## data
sRGB | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Raw | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Calibrated | R | G | B | X | Y | Z | x | y | ΔE 2000
dicom | 0 | 128 | 128 | 0.2636 | 0.6582 | 0.49 |  |  |  | 0 | 128 | 128 | 3.719 | 6.407 | 10.4829 |  |  |  | 62 | 120 | 115 | 1.1595 | 2.6203 | 1.5381 |  |  | 8.3473 | mean
| 0 | 128 | 256 | 0.5957 | 0.7659 | 2.2766 |  |  |  | 0 | 128 | 256 | 9.8501 | 8.3972 | 43.4553 |  |  |  | 79 | 119 | 237 | 1.7176 | 2.8043 | 4.54 |  |  | 7.6275 | max
| 0 | 128 | 384 | 1.3971 | 1.0258 | 6.589 |  |  |  | 0 | 128 | 384 | 21.2736 | 12.0897 | 104.8905 |  |  |  | 103 | 118 | 355 | 2.8269 | 3.1738 | 10.4755 |  |  | 6.004 | min
| 0 | 128 | 512 | 3.051 | 1.5622 | 15.4877 |  |  |  | 0 | 128 | 512 | 38.4966 | 17.6626 | 197.5514 |  |  |  | 131 | 116 | 473 | 4.6408 | 3.7604 | 20.2256 |  |  | 4.263 | >2
| 0 | 128 | 640 | 6.2443 | 2.5979 | 32.6692 |  |  |  | 0 | 128 | 640 | 61.9235 | 25.2462 | 323.5563 |  |  |  | 160 | 113 | 591 | 8.4539 | 4.9917 | 40.7482 |  |  | 4.4604
| 0 | 128 | 768 | 12.2085 | 4.5324 | 64.76 |  |  |  | 0 | 128 | 768 | 91.8077 | 34.9348 | 484.3123 |  |  |  | 189 | 108 | 710 | 14.5717 | 6.9776 | 73.6308 |  |  | 4.468
| 0 | 128 | 896 | 23.1542 | 8.0825 | 123.6541 |  |  |  | 0 | 128 | 896 | 128.1632 | 46.7535 | 679.9049 |  |  |  | 219 | 102 | 828 | 24.6872 | 10.2512 | 128.0306 |  |  | 3.0638
| 0 | 128 | 1023 | 42.8542 | 14.4719 | 229.6512 |  |  |  | 0 | 128 | 1023 | 167.7243 | 59.8535 | 892.6733 |  |  |  | 250 | 94 | 946 | 43.711 | 16.4164 | 230.3362 |  |  | 1.9907
| 0 | 256 | 128 | 1.032 | 3.2979 | 0.7489 |  |  |  | 0 | 256 | 128 | 9.3272 | 25.699 | 12.3604 |  |  |  | 123 | 252 | 125 | 2.4371 | 7.0137 | 1.9657 |  |  | 8.4375
| 0 | 256 | 256 | 1.3641 | 3.4056 | 2.5355 |  |  |  | 0 | 256 | 256 | 15.5049 | 27.8406 | 45.3542 |  |  |  | 130 | 252 | 241 | 3.0041 | 7.2307 | 4.9625 |  |  | 8.4739
| 0 | 256 | 384 | 2.1655 | 3.6656 | 6.8478 |  |  |  | 0 | 256 | 384 | 26.8995 | 31.5611 | 106.5995 |  |  |  | 143 | 251 | 357 | 4.1127 | 7.6023 | 10.8985 |  |  | 7.9122
| 0 | 256 | 512 | 3.8194 | 4.202 | 15.7466 |  |  |  | 0 | 256 | 512 | 44.1012 | 37.1316 | 199.1129 |  |  |  | 162 | 250 | 475 | 5.9252 | 8.2033 | 20.6171 |  |  | 7.3053
| 0 | 256 | 640 | 7.0126 | 5.2377 | 32.928 |  |  |  | 0 | 256 | 640 | 67.5548 | 44.7947 | 325.1981 |  |  |  | 184 | 250 | 592 | 9.7456 | 9.4507 | 41.1502 |  |  | 6.7606
| 0 | 256 | 768 | 12.9769 | 7.1721 | 65.0189 |  |  |  | 0 | 256 | 768 | 97.4651 | 54.5493 | 485.9752 |  |  |  | 209 | 248 | 710 | 15.8472 | 11.424 | 73.9698 |  |  | 6.1925
| 0 | 256 | 896 | 23.9226 | 10.7222 | 123.913 |  |  |  | 0 | 256 | 896 | 133.837 | 66.4463 | 681.4876 |  |  |  | 236 | 247 | 829 | 25.9578 | 14.7075 | 128.2989 |  |  | 5.0545
| 0 | 256 | 1023 | 43.6226 | 17.1116 | 229.9101 |  |  |  | 0 | 256 | 1023 | 173.506 | 79.9871 | 894.1946 |  |  |  | 263 | 244 | 946 | 44.9943 | 20.8933 | 230.6461 |  |  | 3.6582
| 0 | 384 | 128 | 2.8867 | 9.6695 | 1.3738 |  |  |  | 0 | 384 | 128 | 19.6389 | 61.1529 | 15.8386 |  |  |  | 183 | 377 | 144 | 4.671 | 14.6918 | 2.718 |  |  | 3.8883
| 0 | 384 | 256 | 3.2188 | 9.7772 | 3.1604 |  |  |  | 0 | 384 | 256 | 25.8121 | 63.3149 | 48.7877 |  |  |  | 187 | 377 | 249 | 5.2504 | 14.9452 | 5.7281 |  |  | 3.9586
| 0 | 384 | 384 | 4.0202 | 10.0371 | 7.4727 |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 37.2624 | 67.2386 | 110.0222 |  |  |  | 195 | 377 | 361 | 6.3622 | 15.3394 | 11.6527 |  |  | 3.62
| 0 | 384 | 512 | 5.6741 | 10.5735 | 16.3715 |  |  |  | 0 | 384 | 512 | 54.4579 | 72.8244 | 202.4745 |  |  |  | 207 | 377 | 477 | 8.1803 | 15.9535 | 21.367 |  |  | 4.159
| 0 | 384 | 640 | 8.8673 | 11.6092 | 33.5529 |  |  |  | 0 | 384 | 640 | 77.9458 | 80.64 | 328.5119 |  |  |  | 223 | 376 | 594 | 11.9986 | 17.217 | 41.868 |  |  | 4.5044
| 0 | 384 | 768 | 14.8315 | 13.5437 | 65.6438 |  |  |  | 0 | 384 | 768 | 107.8561 | 90.4522 | 489.2045 |  |  |  | 243 | 375 | 712 | 18.1106 | 19.2127 | 74.7042 |  |  | 5.0992
| 0 | 384 | 896 | 25.7773 | 17.0938 | 124.5379 |  |  |  | 0 | 384 | 896 | 144.2675 | 102.5034 | 684.7834 |  |  |  | 264 | 375 | 830 | 28.2237 | 22.51 | 129.0325 |  |  | 5.1435
| 0 | 384 | 1023 | 45.4772 | 23.4832 | 230.535 |  |  |  | 0 | 384 | 1023 | 184.2242 | 116.7676 | 897.9001 |  |  |  | 288 | 373 | 947 | 47.2368 | 28.6972 | 231.2724 |  |  | 4.3184
| 0 | 512 | 128 | 6.714 | 22.8176 | 2.6632 |  |  |  | 0 | 512 | 128 | 34.9954 | 113.9626 | 21.0426 |  |  |  | 244 | 503 | 169 | 9.3423 | 30.752 | 4.2914 |  |  | 3.4541
| 0 | 512 | 256 | 7.046 | 22.9253 | 4.4498 |  |  |  | 0 | 512 | 256 | 41.2318 | 116.3817 | 53.9317 |  |  |  | 246 | 503 | 261 | 9.9311 | 31.0474 | 7.2865 |  |  | 3.6265
| 0 | 512 | 384 | 7.8475 | 23.1853 | 8.7621 |  |  |  | 0 | 512 | 384 | 52.6703 | 120.291 | 115.1158 |  |  |  | 252 | 503 | 368 | 11.0601 | 31.5017 | 13.2201 |  |  | 3.6628
| 0 | 512 | 512 | 9.5013 | 23.7217 | 17.6609 |  |  |  | 0 | 512 | 512 | 69.9078 | 126.0635 | 207.5152 |  |  |  | 260 | 503 | 482 | 12.8902 | 32.156 | 22.9408 |  |  | 3.6692
| 0 | 512 | 640 | 12.6946 | 24.7573 | 34.8423 |  |  |  | 0 | 512 | 640 | 93.3642 | 133.8244 | 333.4278 |  |  |  | 272 | 503 | 598 | 16.7224 | 33.4783 | 43.4375 |  |  | 3.8965
| 0 | 512 | 768 | 18.6588 | 26.6918 | 66.9332 |  |  |  | 0 | 512 | 768 | 123.2904 | 143.7297 | 494.089 |  |  |  | 287 | 502 | 715 | 22.8437 | 35.5028 | 76.268 |  |  | 4.5678
| 0 | 512 | 896 | 29.6045 | 30.2419 | 125.8273 |  |  |  | 0 | 512 | 896 | 159.8004 | 156.0461 | 689.7979 |  |  |  | 304 | 502 | 832 | 32.9504 | 38.817 | 130.5781 |  |  | 5.289
| 0 | 512 | 1023 | 49.3045 | 36.6313 | 231.8244 |  |  |  | 0 | 512 | 1023 | 199.885 | 170.851 | 902.8174 |  |  |  | 324 | 501 | 949 | 51.9923 | 45.0683 | 232.8381 |  |  | 5.169
| 0 | 640 | 128 | 14.1035 | 48.2036 | 5.1527 |  |  |  | 0 | 640 | 128 | 55.976 | 186.1071 | 28.1203 |  |  |  | 304 | 629 | 198 | 16.7604 | 56.2752 | 6.7772 |  |  | 2.4804
| 0 | 640 | 256 | 14.4355 | 48.3112 | 6.9393 |  |  |  | 0 | 640 | 256 | 62.2006 | 188.5206 | 60.965 |  |  |  | 306 | 629 | 277 | 17.3804 | 56.6692 | 9.7873 |  |  | 2.7324
| 0 | 640 | 384 | 15.237 | 48.5712 | 11.2517 |  |  |  | 0 | 640 | 384 | 73.6271 | 192.4615 | 122.0132 |  |  |  | 310 | 629 | 378 | 18.5448 | 57.243 | 15.7309 |  |  | 2.9673
| 0 | 640 | 512 | 16.8909 | 49.1076 | 20.1504 |  |  |  | 0 | 640 | 512 | 90.8532 | 198.2273 | 214.3878 |  |  |  | 316 | 629 | 489 | 20.3778 | 57.9232 | 25.4573 |  |  | 2.7614
| 0 | 640 | 640 | 20.0841 | 50.1433 | 37.3319 |  |  |  | 0 | 640 | 640 | 114.3754 | 206.1331 | 340.4086 |  |  |  | 325 | 629 | 602 | 24.211 | 59.2501 | 45.9228 |  |  | 2.8212
| 0 | 640 | 768 | 26.0483 | 52.0777 | 69.4228 |  |  |  | 0 | 640 | 768 | 144.3139 | 216.0728 | 501.094 |  |  |  | 337 | 628 | 718 | 30.3459 | 61.3503 | 78.7262 |  |  | 2.8242
| 0 | 640 | 896 | 36.994 | 55.6278 | 128.3169 |  |  |  | 0 | 640 | 896 | 180.826 | 228.4298 | 696.7433 |  |  |  | 351 | 628 | 835 | 40.4764 | 64.7094 | 133.073 |  |  | 3.5502
| 0 | 640 | 1023 | 56.694 | 62.0172 | 234.3139 |  |  |  | 0 | 640 | 1023 | 220.8907 | 243.2797 | 909.6058 |  |  |  | 366 | 627 | 951 | 59.4754 | 70.976 | 235.0819 |  |  | 3.7568
| 0 | 768 | 128 | 27.9054 | 95.6185 | 9.8027 |  |  |  | 0 | 768 | 128 | 82.7975 | 278.3123 | 37.1547 |  |  |  | 365 | 755 | 229 | 30.8851 | 104.8572 | 11.5227 |  |  | 2.1057
| 0 | 768 | 256 | 28.2374 | 95.7262 | 11.5893 |  |  |  | 0 | 768 | 256 | 89.0101 | 280.6769 | 70.0001 |  |  |  | 367 | 755 | 297 | 31.5642 | 105.4511 | 14.5546 |  |  | 2.3122
| 0 | 768 | 384 | 29.0389 | 95.9861 | 15.9016 |  |  |  | 0 | 768 | 384 | 100.4336 | 284.5643 | 131.1087 |  |  |  | 370 | 755 | 391 | 32.7171 | 106.0047 | 20.4908 |  |  | 2.5228
| 0 | 768 | 512 | 30.6928 | 96.5226 | 24.8004 |  |  |  | 0 | 768 | 512 | 117.5767 | 290.1902 | 223.2049 |  |  |  | 375 | 755 | 497 | 34.6031 | 106.8621 | 30.1984 |  |  | 2.4839
| 0 | 768 | 640 | 33.886 | 97.5582 | 41.9818 |  |  |  | 0 | 768 | 640 | 141.0072 | 297.9314 | 349.0057 |  |  |  | 381 | 755 | 609 | 38.4367 | 108.1997 | 50.6694 |  |  | 2.676
| 0 | 768 | 768 | 39.8502 | 99.4927 | 74.0727 |  |  |  | 0 | 768 | 768 | 170.9772 | 307.8932 | 509.8144 |  |  |  | 391 | 755 | 723 | 44.6004 | 110.3974 | 83.4821 |  |  | 2.4061
| 0 | 768 | 896 | 50.7959 | 103.0428 | 132.9668 |  |  |  | 0 | 768 | 896 | 207.4423 | 320.1007 | 705.441 |  |  |  | 402 | 754 | 839 | 54.7434 | 113.8359 | 137.7618 |  |  | 2.7735
| 0 | 768 | 1023 | 70.4959 | 109.4322 | 238.9639 |  |  |  | 0 | 768 | 1023 | 247.5119 | 334.6636 | 918.7707 |  |  |  | 415 | 754 | 954 | 73.7846 | 120.1617 | 239.9208 |  |  | 2.9999
| 0 | 896 | 128 | 53.235 | 182.6358 | 18.3363 |  |  |  | 0 | 896 | 128 | 115.7138 | 391.4236 | 48.2363 |  |  |  | 426 | 881 | 261 | 56.3288 | 192.3608 | 20.0671 |  |  | 1.1927
| 0 | 896 | 256 | 53.5671 | 182.7435 | 20.1229 |  |  |  | 0 | 896 | 256 | 121.8595 | 393.5631 | 81.007 |  |  |  | 427 | 881 | 319 | 57.008 | 192.9729 | 23.0856 |  |  | 1.3277
| 0 | 896 | 384 | 54.3685 | 183.0034 | 24.4352 |  |  |  | 0 | 896 | 384 | 133.2245 | 397.356 | 141.9827 |  |  |  | 430 | 881 | 406 | 58.1774 | 193.5657 | 29.0303 |  |  | 1.5133
| 0 | 896 | 512 | 56.0224 | 183.5398 | 33.334 |  |  |  | 0 | 896 | 512 | 150.3778 | 402.9764 | 234.1653 |  |  |  | 434 | 881 | 508 | 60.0539 | 194.3808 | 38.7429 |  |  | 1.5208
| 0 | 896 | 640 | 59.2156 | 184.5755 | 50.5155 |  |  |  | 0 | 896 | 640 | 173.7793 | 410.6317 | 359.8777 |  |  |  | 439 | 881 | 617 | 63.9052 | 195.819 | 59.1745 |  |  | 1.7734
| 0 | 896 | 768 | 65.1799 | 186.5099 | 82.6063 |  |  |  | 0 | 896 | 768 | 203.6635 | 420.3769 | 520.5742 |  |  |  | 446 | 881 | 729 | 70.0867 | 198.0736 | 92.0153 |  |  | 1.5802
| 0 | 896 | 896 | 76.1256 | 190.06 | 141.5004 |  |  |  | 0 | 896 | 896 | 240.1244 | 432.4778 | 716.3112 |  |  |  | 456 | 881 | 844 | 80.2075 | 201.4796 | 146.2152 |  |  | 1.4858
| 0 | 896 | 1023 | 95.8255 | 196.4495 | 247.4975 |  |  |  | 0 | 896 | 1023 | 279.9022 | 446.222 | 929.299 |  |  |  | 467 | 880 | 959 | 99.2682 | 207.8765 | 248.3736 |  |  | 1.9195
| 0 | 1023 | 128 | 98.8231 | 339.2487 | 33.6951 |  |  |  | 0 | 1023 | 128 | 153.3394 | 520.3716 | 60.8004 |  |  |  | 487 | 1007 | 294 | 98.8242 | 338.4922 | 34.3153 |  |  | 0.1518
| 0 | 1023 | 256 | 99.1551 | 339.3564 | 35.4817 |  |  |  | 0 | 1023 | 256 | 159.4003 | 522.2671 | 93.5225 |  |  |  | 488 | 1007 | 345 | 99.4733 | 338.9964 | 37.3228 |  |  | 0.3688
| 0 | 1023 | 384 | 99.9566 | 339.6163 | 39.7941 |  |  |  | 0 | 1023 | 384 | 170.693 | 525.8615 | 154.4291 |  |  |  | 489 | 1007 | 424 | 100.5965 | 339.4337 | 43.2385 |  |  | 0.6402
| 0 | 1023 | 512 | 101.6104 | 340.1527 | 48.6928 |  |  |  | 0 | 1023 | 512 | 187.7718 | 531.3522 | 246.3467 |  |  |  | 493 | 1006 | 521 | 102.4709 | 340.2531 | 52.9345 |  |  | 0.7139
| 0 | 1023 | 640 | 104.8037 | 341.1884 | 65.8743 |  |  |  | 0 | 1023 | 640 | 211.0872 | 538.8371 | 371.8296 |  |  |  | 497 | 1006 | 627 | 106.3143 | 341.6349 | 73.394 |  |  | 1.1144
| 0 | 1023 | 768 | 110.7679 | 343.1228 | 97.9651 |  |  |  | 0 | 1023 | 768 | 240.9355 | 548.4626 | 532.5048 |  |  |  | 503 | 1006 | 737 | 112.4326 | 343.7178 | 106.1392 |  |  | 1.0665
| 0 | 1023 | 896 | 121.7136 | 346.6729 | 156.8592 |  |  |  | 0 | 1023 | 896 | 277.3412 | 560.2288 | 728.3932 |  |  |  | 511 | 1006 | 850 | 122.5103 | 346.9892 | 160.2843 |  |  | 0.3962
| 0 | 1023 | 1023 | 141.4136 | 353.0624 | 262.8563 |  |  |  | 0 | 1023 | 1023 | 317.0078 | 573.0821 | 942.1606 |  |  |  | 520 | 1006 | 964 | 141.5349 | 353.327 | 262.3381 |  |  | 0.0665
| 128 | 0 | 128 | 0.8396 | 0.3637 | 0.4322 |  |  |  | 128 | 0 | 128 | 6.6301 | 3.0527 | 10.113 |  |  |  | 113 | 33 | 113 | 2.8539 | 1.568 | 1.4064 |  |  | 6.1044
| 128 | 0 | 256 | 1.1716 | 0.4714 | 2.2188 |  |  |  | 128 | 0 | 256 | 12.8435 | 5.0468 | 43.5864 |  |  |  | 121 | 29 | 237 | 3.4369 | 1.7545 | 4.5537 |  |  | 6.5488
| 128 | 0 | 384 | 1.9731 | 0.7313 | 6.5311 |  |  |  | 128 | 0 | 384 | 24.3899 | 8.7627 | 105.7331 |  |  |  | 136 | 13 | 355 | 4.5944 | 2.1261 | 10.7963 |  |  | 4.1151
| 128 | 0 | 512 | 3.627 | 1.2678 | 15.4299 |  |  |  | 128 | 0 | 512 | 41.7777 | 14.3761 | 199.3176 |  |  |  | 156 | 0 | 473 | 6.6045 | 2.7914 | 20.7831 |  |  | 4.5477
| 128 | 0 | 640 | 6.8202 | 2.3034 | 32.6113 |  |  |  | 128 | 0 | 640 | 65.2611 | 21.9643 | 325.6623 |  |  |  | 179 | 0 | 591 | 10.3893 | 3.9963 | 41.7284 |  |  | 2.512
| 128 | 0 | 768 | 12.7844 | 4.2379 | 64.7022 |  |  |  | 128 | 0 | 768 | 95.0923 | 31.615 | 486.2058 |  |  |  | 205 | 0 | 710 | 16.6564 | 6.0207 | 75.4555 |  |  | 1.7894
| 128 | 0 | 896 | 23.7301 | 7.788 | 123.5963 |  |  |  | 128 | 0 | 896 | 131.2512 | 43.3406 | 680.7594 |  |  |  | 232 | 0 | 828 | 27.0621 | 9.3962 | 130.89 |  |  | 1.1834
| 128 | 0 | 1023 | 43.4301 | 14.1774 | 229.5934 |  |  |  | 128 | 0 | 1023 | 170.6902 | 56.3198 | 891.988 |  |  |  | 260 | 0 | 946 | 46.192 | 15.5783 | 234.5263 |  |  | 0.7611
| 128 | 128 | 0 | 0.9441 | 0.9703 | 0.0662 |  |  |  | 128 | 128 | 0 | 6.5453 | 7.7732 | 1.5434 |  |  |  | 120 | 122 | 37 | 3.4077 | 3.6031 | 1.2029 |  |  | 3.6142
| 128 | 128 | 256 | 1.3557 | 1.1038 | 2.2808 |  |  |  | 128 | 128 | 256 | 14.4373 | 10.3969 | 43.9911 |  |  |  | 129 | 121 | 237 | 4.0729 | 3.8468 | 4.7502 |  |  | 3.7688
| 128 | 128 | 384 | 2.1572 | 1.3637 | 6.5931 |  |  |  | 128 | 128 | 384 | 25.9615 | 14.1227 | 106.0011 |  |  |  | 142 | 120 | 355 | 5.2255 | 4.2172 | 10.9725 |  |  | 3.0288
| 128 | 128 | 512 | 3.8111 | 1.9002 | 15.4919 |  |  |  | 128 | 128 | 512 | 43.2863 | 19.7242 | 199.1996 |  |  |  | 161 | 118 | 473 | 7.2328 | 4.894 | 20.9279 |  |  | 3.0805
| 128 | 128 | 640 | 7.0043 | 2.9358 | 32.6733 |  |  |  | 128 | 128 | 640 | 66.7686 | 27.3295 | 325.5375 |  |  |  | 183 | 115 | 591 | 11.0154 | 6.1043 | 41.8395 |  |  | 3.6795
| 128 | 128 | 768 | 12.9685 | 4.8703 | 64.7642 |  |  |  | 128 | 128 | 768 | 96.5945 | 36.9938 | 486.0179 |  |  |  | 208 | 111 | 710 | 17.2737 | 8.1241 | 75.5153 |  |  | 3.7431
| 128 | 128 | 896 | 23.9142 | 8.4204 | 123.6583 |  |  |  | 128 | 128 | 896 | 132.7917 | 48.7641 | 680.7094 |  |  |  | 235 | 105 | 828 | 27.6505 | 11.4995 | 130.7737 |  |  | 2.7631
| 128 | 128 | 1023 | 43.6142 | 14.8098 | 229.6554 |  |  |  | 128 | 128 | 1023 | 172.3605 | 61.8874 | 892.4719 |  |  |  | 263 | 97 | 946 | 46.7407 | 17.6739 | 234.2338 |  |  | 1.9647
| 128 | 256 | 0 | 1.7125 | 3.61 | 0.325 |  |  |  | 128 | 256 | 0 | 12.0748 | 26.7157 | 3.4106 |  |  |  | 154 | 252 | 72 | 4.6888 | 7.9738 | 1.6315 |  |  | 5.9592
| 128 | 256 | 128 | 1.7921 | 3.6358 | 0.7531 |  |  |  | 128 | 256 | 128 | 13.8327 | 27.5715 | 12.4781 |  |  |  | 155 | 252 | 126 | 4.7693 | 8.0308 | 2.0351 |  |  | 6.1741
| 128 | 256 | 256 | 2.1241 | 3.7435 | 2.5397 |  |  |  | 128 | 256 | 256 | 20.0732 | 29.7263 | 45.8222 |  |  |  | 160 | 252 | 241 | 5.3622 | 8.2572 | 5.1802 |  |  | 5.7181
| 128 | 256 | 384 | 2.9256 | 4.0035 | 6.852 |  |  |  | 128 | 256 | 384 | 31.5852 | 33.4856 | 107.7247 |  |  |  | 170 | 252 | 357 | 6.5187 | 8.6414 | 11.3873 |  |  | 5.1171
| 128 | 256 | 512 | 4.5795 | 4.5399 | 15.7508 |  |  |  | 128 | 256 | 512 | 48.9083 | 39.1044 | 200.9022 |  |  |  | 185 | 251 | 475 | 8.516 | 9.3185 | 21.3344 |  |  | 4.7792
| 128 | 256 | 640 | 7.7727 | 5.5756 | 32.9322 |  |  |  | 128 | 256 | 640 | 72.3984 | 46.7716 | 327.163 |  |  |  | 204 | 250 | 592 | 12.308 | 10.5407 | 42.2383 |  |  | 5.0636
| 128 | 256 | 768 | 13.7369 | 7.51 | 65.0231 |  |  |  | 128 | 256 | 768 | 102.2449 | 56.5022 | 487.6495 |  |  |  | 225 | 249 | 710 | 18.5469 | 12.5689 | 75.7819 |  |  | 4.9982
| 128 | 256 | 896 | 24.6826 | 11.0601 | 123.9172 |  |  |  | 128 | 256 | 896 | 138.4636 | 68.3675 | 682.3873 |  |  |  | 250 | 247 | 829 | 28.9394 | 15.9601 | 131.0955 |  |  | 4.3263
| 128 | 256 | 1023 | 44.3826 | 17.4495 | 229.9143 |  |  |  | 128 | 256 | 1023 | 178.1416 | 81.9156 | 894.0027 |  |  |  | 275 | 245 | 946 | 48.0292 | 22.1404 | 234.5318 |  |  | 3.3842
| 128 | 384 | 0 | 3.5672 | 9.9816 | 0.9499 |  |  |  | 128 | 384 | 0 | 22.1991 | 61.4874 | 6.8257 |  |  |  | 202 | 378 | 107 | 6.906 | 15.5772 | 2.3723 |  |  | 3.3282
| 128 | 384 | 128 | 3.6468 | 10.0074 | 1.3779 |  |  |  | 128 | 384 | 128 | 24.0597 | 62.696 | 15.9462 |  |  |  | 203 | 378 | 145 | 6.9968 | 15.6798 | 2.7873 |  |  | 3.3657
| 128 | 384 | 256 | 3.9788 | 10.1151 | 3.1645 |  |  |  | 128 | 384 | 256 | 30.3485 | 65.0714 | 49.2528 |  |  |  | 206 | 378 | 249 | 7.6092 | 15.9468 | 5.9328 |  |  | 3.6113
| 128 | 384 | 384 | 4.7803 | 10.375 | 7.4768 |  |  |  | 128 | 384 | 384 | 41.8979 | 68.9008 | 111.201 |  |  |  | 213 | 377 | 361 | 8.7652 | 16.3612 | 12.1457 |  |  | 3.7338
| 128 | 384 | 512 | 6.4341 | 10.9115 | 16.3756 |  |  |  | 128 | 384 | 512 | 59.2366 | 74.62 | 204.3227 |  |  |  | 224 | 377 | 477 | 10.7869 | 17.0682 | 22.1072 |  |  | 3.495
| 128 | 384 | 640 | 9.6274 | 11.9471 | 33.557 |  |  |  | 128 | 384 | 640 | 82.7417 | 82.4128 | 330.5183 |  |  |  | 238 | 376 | 594 | 14.5749 | 18.3038 | 43.0126 |  |  | 3.6659
| 128 | 384 | 768 | 15.5916 | 13.8816 | 65.6479 |  |  |  | 128 | 384 | 768 | 112.564 | 92.1207 | 490.8287 |  |  |  | 256 | 376 | 712 | 20.8274 | 20.3464 | 76.616 |  |  | 4.0834
| 128 | 384 | 896 | 26.5373 | 17.4317 | 124.542 |  |  |  | 128 | 384 | 896 | 148.9019 | 104.3387 | 685.7561 |  |  |  | 276 | 375 | 830 | 31.2019 | 23.7353 | 131.8549 |  |  | 4.2473
| 128 | 384 | 1023 | 46.2373 | 23.8211 | 230.5391 |  |  |  | 128 | 384 | 1023 | 188.768 | 118.4455 | 897.56 |  |  |  | 299 | 374 | 947 | 50.2923 | 29.9334 | 235.2784 |  |  | 3.8526
| 128 | 512 | 0 | 7.3945 | 23.1297 | 2.2393 |  |  |  | 128 | 512 | 0 | 37.4124 | 113.7639 | 11.9688 |  |  |  | 257 | 504 | 142 | 11.5387 | 31.4976 | 3.9295 |  |  | 3.3114
| 128 | 512 | 128 | 7.474 | 23.1555 | 2.6673 |  |  |  | 128 | 512 | 128 | 39.4143 | 115.4783 | 21.1046 |  |  |  | 257 | 504 | 169 | 11.6637 | 31.6978 | 4.3502 |  |  | 3.3593
| 128 | 512 | 256 | 7.8061 | 23.2632 | 4.4539 |  |  |  | 128 | 512 | 256 | 45.7226 | 117.9065 | 54.4084 |  |  |  | 260 | 504 | 261 | 12.2954 | 32.0583 | 7.4987 |  |  | 3.5423
| 128 | 512 | 384 | 8.6075 | 23.5232 | 8.7663 |  |  |  | 128 | 512 | 384 | 57.2757 | 121.8362 | 116.2985 |  |  |  | 265 | 504 | 368 | 13.4659 | 32.4994 | 13.7235 |  |  | 3.7156
| 128 | 512 | 512 | 10.2614 | 24.0596 | 17.665 |  |  |  | 128 | 512 | 512 | 74.6717 | 127.6882 | 209.491 |  |  |  | 272 | 503 | 482 | 15.4901 | 33.222 | 23.6636 |  |  | 3.533
| 128 | 512 | 640 | 13.4546 | 25.0953 | 34.8465 |  |  |  | 128 | 512 | 640 | 98.1926 | 135.5168 | 335.7015 |  |  |  | 283 | 503 | 598 | 19.2965 | 34.5317 | 44.5798 |  |  | 3.6146
| 128 | 512 | 768 | 19.4189 | 27.0297 | 66.9373 |  |  |  | 128 | 512 | 768 | 128.0413 | 145.3763 | 495.9963 |  |  |  | 297 | 502 | 715 | 25.5376 | 36.578 | 78.1157 |  |  | 3.9557
| 128 | 512 | 896 | 30.3646 | 30.5798 | 125.8314 |  |  |  | 128 | 512 | 896 | 164.3706 | 157.601 | 690.7642 |  |  |  | 314 | 502 | 832 | 35.9528 | 40.0301 | 133.4801 |  |  | 4.4989
| 128 | 512 | 1023 | 50.0645 | 36.9692 | 231.8285 |  |  |  | 128 | 512 | 1023 | 204.4568 | 172.3512 | 902.8929 |  |  |  | 332 | 501 | 949 | 55.0356 | 46.2481 | 236.8284 |  |  | 4.6013
| 128 | 640 | 0 | 14.784 | 48.5157 | 4.7289 |  |  |  | 128 | 640 | 0 | 58.3489 | 185.7224 | 19.0455 |  |  |  | 314 | 629 | 177 | 18.9108 | 56.8285 | 6.4055 |  |  | 2.4109
| 128 | 640 | 128 | 14.8635 | 48.5415 | 5.1569 |  |  |  | 128 | 640 | 128 | 60.3738 | 187.5033 | 28.1896 |  |  |  | 314 | 629 | 198 | 19.0683 | 57.1506 | 6.8383 |  |  | 2.485
| 128 | 640 | 256 | 15.1956 | 48.6492 | 6.9435 |  |  |  | 128 | 640 | 256 | 66.7069 | 190.039 | 61.4841 |  |  |  | 316 | 629 | 277 | 19.7303 | 57.6059 | 10.0004 |  |  | 2.7207
| 128 | 640 | 384 | 15.997 | 48.9091 | 11.2558 |  |  |  | 128 | 640 | 384 | 78.2577 | 193.9749 | 123.3103 |  |  |  | 320 | 629 | 378 | 20.9261 | 58.138 | 16.2209 |  |  | 3.0462
| 128 | 640 | 512 | 17.6509 | 49.4455 | 20.1546 |  |  |  | 128 | 640 | 512 | 95.622 | 199.7909 | 216.3959 |  |  |  | 326 | 629 | 489 | 22.97 | 58.9622 | 26.1826 |  |  | 2.9341
| 128 | 640 | 640 | 20.8442 | 50.4812 | 37.336 |  |  |  | 128 | 640 | 640 | 119.1321 | 207.6062 | 342.5534 |  |  |  | 334 | 629 | 602 | 26.7838 | 60.2779 | 47.0716 |  |  | 3.174
| 128 | 640 | 768 | 26.8084 | 52.4156 | 69.4269 |  |  |  | 128 | 640 | 768 | 149.0408 | 217.6248 | 502.9978 |  |  |  | 345 | 628 | 718 | 33.0563 | 62.3987 | 80.6671 |  |  | 2.8043
| 128 | 640 | 896 | 37.7541 | 55.9657 | 128.321 |  |  |  | 128 | 640 | 896 | 185.332 | 229.7996 | 697.6126 |  |  |  | 358 | 628 | 835 | 43.4595 | 65.8847 | 135.9189 |  |  | 3.098
| 128 | 640 | 1023 | 57.4541 | 62.3552 | 234.3181 |  |  |  | 128 | 640 | 1023 | 225.4213 | 244.7603 | 909.399 |  |  |  | 374 | 628 | 951 | 62.5547 | 72.1463 | 239.2406 |  |  | 3.3136
| 128 | 768 | 0 | 28.5859 | 95.9306 | 9.3788 |  |  |  | 128 | 768 | 0 | 85.2016 | 278.0068 | 28.0989 |  |  |  | 372 | 755 | 212 | 32.9484 | 105.09 | 11.1216 |  |  | 2.0207
| 128 | 768 | 128 | 28.6654 | 95.9564 | 9.8068 |  |  |  | 128 | 768 | 128 | 87.221 | 279.7328 | 37.2452 |  |  |  | 373 | 755 | 229 | 33.1667 | 105.6237 | 11.5741 |  |  | 2.1263
| 128 | 768 | 256 | 28.9975 | 96.0641 | 11.5934 |  |  |  | 128 | 768 | 256 | 93.4927 | 282.0994 | 70.493 |  |  |  | 374 | 755 | 297 | 33.8892 | 106.3146 | 14.7432 |  |  | 2.3251
| 128 | 768 | 384 | 29.7989 | 96.324 | 15.9057 |  |  |  | 128 | 768 | 384 | 105.0698 | 286.0839 | 132.3663 |  |  |  | 377 | 755 | 391 | 35.0796 | 106.8171 | 20.9623 |  |  | 2.5683
| 128 | 768 | 512 | 31.4528 | 96.8605 | 24.8045 |  |  |  | 128 | 768 | 512 | 122.3985 | 291.8329 | 225.3713 |  |  |  | 382 | 755 | 498 | 37.1471 | 107.6971 | 30.9197 |  |  | 2.5734
| 128 | 768 | 640 | 34.6461 | 97.8961 | 41.9859 |  |  |  | 128 | 768 | 640 | 145.8898 | 299.5963 | 351.5102 |  |  |  | 388 | 755 | 609 | 40.9983 | 109.1769 | 51.814 |  |  | 2.9123
| 128 | 768 | 768 | 40.6103 | 99.8306 | 74.0768 |  |  |  | 128 | 768 | 768 | 175.7673 | 309.5156 | 511.861 |  |  |  | 397 | 755 | 723 | 47.281 | 111.3573 | 85.377 |  |  | 2.638
| 128 | 768 | 896 | 51.556 | 103.3807 | 132.9709 |  |  |  | 128 | 768 | 896 | 212.0551 | 321.6641 | 706.5551 |  |  |  | 408 | 755 | 839 | 57.6866 | 114.8796 | 140.5939 |  |  | 2.4898
| 128 | 768 | 1023 | 71.256 | 109.7701 | 238.968 |  |  |  | 128 | 768 | 1023 | 252.0594 | 336.25 | 918.3428 |  |  |  | 421 | 754 | 955 | 76.8109 | 121.2072 | 243.9278 |  |  | 2.6503
| 128 | 896 | 0 | 53.9155 | 182.9479 | 17.9125 |  |  |  | 128 | 896 | 0 | 118.373 | 391.9113 | 39.2701 |  |  |  | 432 | 882 | 248 | 58.3414 | 192.4268 | 19.6443 |  |  | 1.1223
| 128 | 896 | 128 | 53.9951 | 182.9737 | 18.3405 |  |  |  | 128 | 896 | 128 | 120.2265 | 393.0941 | 48.3459 |  |  |  | 432 | 882 | 261 | 58.5972 | 193.055 | 20.1047 |  |  | 1.1908
| 128 | 896 | 256 | 54.3271 | 183.0814 | 20.1271 |  |  |  | 128 | 896 | 256 | 126.4363 | 395.2164 | 81.5469 |  |  |  | 433 | 882 | 320 | 59.2865 | 193.6489 | 23.272 |  |  | 1.3049
| 128 | 896 | 384 | 55.1286 | 183.3413 | 24.4394 |  |  |  | 128 | 896 | 384 | 137.9359 | 399.0364 | 143.3496 |  |  |  | 436 | 881 | 406 | 60.5443 | 194.3776 | 29.4998 |  |  | 1.5296
| 128 | 896 | 512 | 56.7824 | 183.8777 | 33.3382 |  |  |  | 128 | 896 | 512 | 155.2171 | 404.6542 | 236.2259 |  |  |  | 439 | 881 | 508 | 62.6069 | 195.2578 | 39.4588 |  |  | 1.5704
| 128 | 896 | 640 | 59.9757 | 184.9134 | 50.5196 |  |  |  | 128 | 896 | 640 | 178.7054 | 412.3685 | 362.3803 |  |  |  | 445 | 881 | 617 | 66.4404 | 196.6757 | 60.3135 |  |  | 1.904
| 128 | 896 | 768 | 65.9399 | 186.8478 | 82.6105 |  |  |  | 128 | 896 | 768 | 208.5359 | 422.1606 | 522.6995 |  |  |  | 452 | 881 | 730 | 72.7265 | 198.8629 | 93.8801 |  |  | 1.7938
| 128 | 896 | 896 | 76.8856 | 190.3979 | 141.5046 |  |  |  | 128 | 896 | 896 | 244.776 | 434.0754 | 717.4487 |  |  |  | 461 | 881 | 844 | 83.1382 | 202.4132 | 149.0326 |  |  | 1.3625
| 128 | 896 | 1023 | 96.5856 | 196.7874 | 247.5017 |  |  |  | 128 | 896 | 1023 | 284.5997 | 447.9199 | 929.4819 |  |  |  | 472 | 880 | 959 | 102.2756 | 208.8405 | 252.3716 |  |  | 1.5581
| 128 | 1023 | 0 | 99.5036 | 339.5608 | 33.2713 |  |  |  | 128 | 1023 | 0 | 156.3782 | 521.8148 | 51.9343 |  |  |  | 491 | 1007 | 283 | 100.9434 | 338.8513 | 33.9196 |  |  | 0.2245
| 128 | 1023 | 128 | 99.5831 | 339.5866 | 33.6993 |  |  |  | 128 | 1023 | 128 | 158.0068 | 522.2526 | 60.9068 |  |  |  | 491 | 1007 | 294 | 101.1154 | 339.2185 | 34.356 |  |  | 0.2124
| 128 | 1023 | 256 | 99.9152 | 339.6943 | 35.4859 |  |  |  | 128 | 1023 | 256 | 164.1414 | 524.183 | 94.0278 |  |  |  | 492 | 1007 | 345 | 101.7855 | 339.7146 | 37.5055 |  |  | 0.3708
| 128 | 1023 | 384 | 100.7166 | 339.9542 | 39.7982 |  |  |  | 128 | 1023 | 384 | 175.6041 | 527.8483 | 155.8039 |  |  |  | 494 | 1007 | 424 | 102.9906 | 340.2825 | 43.7272 |  |  | 0.6695
| 128 | 1023 | 512 | 102.3705 | 340.4906 | 48.697 |  |  |  | 128 | 1023 | 512 | 192.791 | 533.3415 | 248.3333 |  |  |  | 497 | 1007 | 521 | 105.0206 | 341.0703 | 53.6463 |  |  | 0.7748
| 128 | 1023 | 640 | 105.5637 | 341.5263 | 65.8784 |  |  |  | 128 | 1023 | 640 | 216.1754 | 540.8629 | 374.2419 |  |  |  | 502 | 1006 | 627 | 108.8354 | 342.4179 | 74.4918 |  |  | 1.2246
| 128 | 1023 | 768 | 111.528 | 343.4607 | 97.9693 |  |  |  | 128 | 1023 | 768 | 245.9542 | 550.4908 | 534.5569 |  |  |  | 508 | 1006 | 737 | 115.1114 | 344.5797 | 108.0414 |  |  | 1.2834
| 128 | 1023 | 896 | 122.4737 | 347.0108 | 156.8634 |  |  |  | 128 | 1023 | 896 | 282.2078 | 562.1897 | 729.6215 |  |  |  | 516 | 1006 | 850 | 125.4419 | 347.941 | 163.047 |  |  | 0.7387
| 128 | 1023 | 1023 | 142.1736 | 353.4003 | 262.8605 |  |  |  | 128 | 1023 | 1023 | 321.8295 | 575.0572 | 942.0657 |  |  |  | 525 | 1006 | 964 | 144.5825 | 354.3424 | 266.4049 |  |  | 0.4278
| 256 | 0 | 128 | 4.0122 | 1.7742 | 0.4495 |  |  |  | 256 | 0 | 128 | 22.824 | 10.2504 | 10.2395 |  |  |  | 235 | 71 | 116 | 7.446 | 3.6075 | 1.4533 |  |  | 5.4658
| 256 | 0 | 256 | 4.3442 | 1.8819 | 2.2361 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 29.0525 | 12.2453 | 43.8544 |  |  |  | 238 | 70 | 238 | 8.0309 | 3.7946 | 4.6667 |  |  | 5.5925
| 256 | 0 | 384 | 5.1457 | 2.1418 | 6.5484 |  |  |  | 256 | 0 | 384 | 40.6599 | 15.983 | 106.3643 |  |  |  | 244 | 67 | 355 | 9.2008 | 4.1693 | 10.9917 |  |  | 4.1707
| 256 | 0 | 512 | 6.7996 | 2.6782 | 15.4472 |  |  |  | 256 | 0 | 512 | 58.0299 | 21.5816 | 200.0768 |  |  |  | 253 | 62 | 473 | 11.3809 | 4.9068 | 21.0822 |  |  | 3.3134
| 256 | 0 | 640 | 9.9928 | 3.7139 | 32.6286 |  |  |  | 256 | 0 | 640 | 81.5996 | 29.2067 | 326.8202 |  |  |  | 265 | 54 | 591 | 15.0926 | 6.0764 | 42.2693 |  |  | 2.5402
| 256 | 0 | 768 | 15.957 | 5.6483 | 64.7195 |  |  |  | 256 | 0 | 768 | 111.3495 | 38.8217 | 487.0355 |  |  |  | 280 | 37 | 710 | 21.4247 | 8.1196 | 76.3537 |  |  | 2.1355
| 256 | 0 | 896 | 26.9027 | 9.1984 | 123.6136 |  |  |  | 256 | 0 | 896 | 147.4115 | 50.5169 | 681.2409 |  |  |  | 298 | 0 | 828 | 32.0256 | 11.5758 | 132.1916 |  |  | 1.6546
| 256 | 0 | 1023 | 46.6027 | 15.5879 | 229.6107 |  |  |  | 256 | 0 | 1023 | 187.004 | 63.5752 | 891.8659 |  |  |  | 318 | 0 | 946 | 51.077 | 17.7101 | 236.3017 |  |  | 1.1252
| 256 | 128 | 0 | 4.1167 | 2.3808 | 0.0835 |  |  |  | 256 | 128 | 0 | 23.0177 | 15.0783 | 1.6269 |  |  |  | 238 | 132 | 49 | 8.0478 | 5.6696 | 1.227 |  |  | 3.8622
| 256 | 128 | 128 | 4.1963 | 2.4066 | 0.5115 |  |  |  | 256 | 128 | 128 | 24.6207 | 15.6463 | 10.724 |  |  |  | 238 | 132 | 118 | 8.12 | 5.6968 | 1.6542 |  |  | 3.8866
| 256 | 128 | 256 | 4.5283 | 2.5143 | 2.2981 |  |  |  | 256 | 128 | 256 | 30.8581 | 17.6785 | 44.2287 |  |  |  | 241 | 131 | 238 | 8.7113 | 5.9033 | 4.864 |  |  | 3.661
| 256 | 128 | 384 | 5.3298 | 2.7742 | 6.6104 |  |  |  | 256 | 128 | 384 | 42.4175 | 21.4129 | 106.5536 |  |  |  | 246 | 130 | 355 | 9.8773 | 6.2773 | 11.172 |  |  | 3.5953
| 256 | 128 | 512 | 6.9837 | 3.3106 | 15.5092 |  |  |  | 256 | 128 | 512 | 59.7866 | 27.0285 | 200.047 |  |  |  | 255 | 129 | 474 | 12.064 | 7.0331 | 21.2369 |  |  | 3.6429
| 256 | 128 | 640 | 10.1769 | 4.3463 | 32.6907 |  |  |  | 256 | 128 | 640 | 83.286 | 34.6392 | 326.5425 |  |  |  | 267 | 126 | 591 | 15.7655 | 8.1966 | 42.3835 |  |  | 3.7432
| 256 | 128 | 768 | 16.1411 | 6.2807 | 64.7815 |  |  |  | 256 | 128 | 768 | 113.077 | 44.2915 | 486.7826 |  |  |  | 282 | 122 | 710 | 22.0785 | 10.2445 | 76.3209 |  |  | 3.309
| 256 | 128 | 896 | 27.0868 | 9.8308 | 123.6756 |  |  |  | 256 | 128 | 896 | 149.1603 | 56.0198 | 681.1979 |  |  |  | 300 | 117 | 828 | 32.664 | 13.7019 | 132.0668 |  |  | 2.6212
| 256 | 128 | 1023 | 46.7868 | 16.2203 | 229.6727 |  |  |  | 256 | 128 | 1023 | 188.8614 | 69.2075 | 892.1357 |  |  |  | 320 | 111 | 946 | 51.6668 | 19.8174 | 235.9945 |  |  | 1.9707
| 256 | 256 | 0 | 4.8851 | 5.0205 | 0.3424 |  |  |  | 256 | 256 | 0 | 28.6029 | 33.9996 | 3.4918 |  |  |  | 252 | 256 | 77 | 9.3385 | 10.0363 | 1.6534 |  |  | 5.1375
| 256 | 256 | 128 | 4.9647 | 5.0463 | 0.7704 |  |  |  | 256 | 256 | 128 | 30.3206 | 34.8548 | 12.6063 |  |  |  | 253 | 256 | 128 | 9.4221 | 10.0933 | 2.0805 |  |  | 5.4202
| 256 | 256 | 384 | 6.0982 | 5.414 | 6.8693 |  |  |  | 256 | 256 | 384 | 48.138 | 40.7779 | 108.3307 |  |  |  | 260 | 255 | 358 | 11.1917 | 10.7125 | 11.5976 |  |  | 5.2175
| 256 | 256 | 512 | 7.752 | 5.9504 | 15.7681 |  |  |  | 256 | 256 | 512 | 65.4997 | 46.4103 | 201.8701 |  |  |  | 268 | 255 | 475 | 13.3706 | 11.4656 | 21.6478 |  |  | 4.3727
| 256 | 256 | 640 | 10.9453 | 6.9861 | 32.9495 |  |  |  | 256 | 256 | 640 | 89.0131 | 54.0969 | 328.1855 |  |  |  | 279 | 254 | 592 | 17.0755 | 12.6455 | 42.774 |  |  | 4.5184
| 256 | 256 | 768 | 16.9095 | 8.9205 | 65.0404 |  |  |  | 256 | 256 | 768 | 118.7658 | 63.7506 | 488.4642 |  |  |  | 294 | 253 | 711 | 23.3817 | 14.6969 | 76.6971 |  |  | 4.3476
| 256 | 256 | 896 | 27.8552 | 12.4706 | 123.9345 |  |  |  | 256 | 256 | 896 | 154.925 | 75.628 | 682.7971 |  |  |  | 310 | 251 | 829 | 33.9792 | 18.1636 | 132.4661 |  |  | 3.8078
| 256 | 256 | 1023 | 47.5552 | 18.86 | 229.9316 |  |  |  | 256 | 256 | 1023 | 194.8016 | 89.2165 | 894.2387 |  |  |  | 329 | 249 | 946 | 52.9843 | 24.2874 | 236.3444 |  |  | 3.1405
| 256 | 384 | 0 | 6.7398 | 11.3921 | 0.9672 |  |  |  | 256 | 384 | 0 | 38.7293 | 68.6409 | 6.8932 |  |  |  | 278 | 380 | 110 | 11.5714 | 17.6524 | 2.3995 |  |  | 3.5019
| 256 | 384 | 128 | 6.8193 | 11.4179 | 1.3952 |  |  |  | 256 | 384 | 128 | 40.5883 | 69.9616 | 16.0595 |  |  |  | 279 | 380 | 147 | 11.6665 | 17.7519 | 2.83 |  |  | 3.5275
| 256 | 384 | 256 | 7.1514 | 11.5256 | 3.1818 |  |  |  | 256 | 384 | 256 | 46.8457 | 72.2571 | 49.5197 |  |  |  | 281 | 380 | 250 | 12.272 | 18.0134 | 6.0424 |  |  | 3.7598
| 256 | 384 | 384 | 7.9529 | 11.7855 | 7.4942 |  |  |  | 256 | 384 | 384 | 58.4391 | 76.0882 | 111.6855 |  |  |  | 285 | 379 | 362 | 13.446 | 18.4229 | 12.3434 |  |  | 3.9471
| 256 | 384 | 512 | 9.6067 | 12.3219 | 16.3929 |  |  |  | 256 | 384 | 512 | 75.8307 | 81.9063 | 205.1414 |  |  |  | 293 | 379 | 478 | 15.6474 | 19.2072 | 22.4065 |  |  | 3.637
| 256 | 384 | 640 | 12.8 | 13.3576 | 33.5744 |  |  |  | 256 | 384 | 640 | 99.2909 | 89.5001 | 331.3543 |  |  |  | 302 | 378 | 595 | 19.3479 | 20.3992 | 43.5115 |  |  | 3.655
| 256 | 384 | 768 | 18.7642 | 15.292 | 65.6653 |  |  |  | 256 | 384 | 768 | 129.1518 | 99.4316 | 491.6794 |  |  |  | 315 | 378 | 712 | 25.6646 | 22.4671 | 77.4601 |  |  | 3.7744
| 256 | 384 | 896 | 29.7099 | 18.8421 | 124.5594 |  |  |  | 256 | 384 | 896 | 165.3404 | 111.4458 | 686.1533 |  |  |  | 330 | 377 | 830 | 36.2425 | 25.9416 | 133.1321 |  |  | 3.757
| 256 | 384 | 1023 | 49.4099 | 25.2316 | 230.5564 |  |  |  | 256 | 384 | 1023 | 205.3888 | 125.7134 | 897.3073 |  |  |  | 348 | 376 | 947 | 55.2412 | 32.0852 | 236.9739 |  |  | 3.5217
| 256 | 512 | 0 | 10.567 | 24.5402 | 2.2566 |  |  |  | 256 | 512 | 0 | 53.9521 | 120.8804 | 12.0294 |  |  |  | 316 | 505 | 144 | 16.2154 | 33.5631 | 3.9503 |  |  | 3.4586
| 256 | 512 | 128 | 10.6466 | 24.566 | 2.6847 |  |  |  | 256 | 512 | 128 | 55.9238 | 122.5833 | 21.2277 |  |  |  | 316 | 505 | 171 | 16.3287 | 33.742 | 4.3927 |  |  | 3.5106
| 256 | 512 | 256 | 10.9786 | 24.6737 | 4.4713 |  |  |  | 256 | 512 | 256 | 62.2608 | 125.0728 | 54.7041 |  |  |  | 318 | 505 | 262 | 16.9644 | 34.0969 | 7.6123 |  |  | 3.6713
| 256 | 512 | 384 | 11.7801 | 24.9336 | 8.7836 |  |  |  | 256 | 512 | 384 | 73.8444 | 128.9921 | 116.9125 |  |  |  | 321 | 505 | 369 | 18.1518 | 34.5484 | 13.9174 |  |  | 3.8865
| 256 | 512 | 512 | 13.434 | 25.47 | 17.6824 |  |  |  | 256 | 512 | 512 | 91.2285 | 134.7577 | 210.1622 |  |  |  | 327 | 505 | 482 | 20.3566 | 35.3673 | 23.9712 |  |  | 3.7111
| 256 | 512 | 640 | 16.6272 | 26.5057 | 34.8638 |  |  |  | 256 | 512 | 640 | 114.7772 | 142.6219 | 336.5653 |  |  |  | 336 | 504 | 598 | 24.0629 | 36.6026 | 45.0597 |  |  | 3.716
| 256 | 512 | 768 | 22.5914 | 28.4402 | 66.9547 |  |  |  | 256 | 512 | 768 | 144.6117 | 152.5044 | 496.7504 |  |  |  | 347 | 504 | 715 | 30.387 | 38.7033 | 78.9665 |  |  | 3.8578
| 256 | 512 | 896 | 33.5371 | 31.9903 | 125.8488 |  |  |  | 256 | 512 | 896 | 180.88 | 164.7575 | 691.2198 |  |  |  | 360 | 503 | 832 | 40.9763 | 42.2053 | 134.6461 |  |  | 4.1127
| 256 | 512 | 1023 | 53.2371 | 38.3797 | 231.8459 |  |  |  | 256 | 512 | 1023 | 221.1003 | 179.5575 | 902.7092 |  |  |  | 375 | 502 | 949 | 59.9926 | 48.4032 | 238.4935 |  |  | 4.2596
| 256 | 640 | 0 | 17.9566 | 49.9261 | 4.7462 |  |  |  | 256 | 640 | 0 | 74.919 | 192.7788 | 19.0913 |  |  |  | 360 | 630 | 178 | 23.5818 | 58.8625 | 6.4191 |  |  | 2.6183
| 256 | 640 | 128 | 18.0361 | 49.9519 | 5.1742 |  |  |  | 256 | 640 | 128 | 76.8779 | 194.5715 | 28.2842 |  |  |  | 360 | 630 | 199 | 23.7421 | 59.1824 | 6.8787 |  |  | 2.6907
| 256 | 640 | 256 | 18.3682 | 50.0596 | 6.9608 |  |  |  | 256 | 640 | 256 | 83.2617 | 197.1363 | 61.7311 |  |  |  | 362 | 630 | 278 | 24.3965 | 59.6245 | 10.1008 |  |  | 2.8583
| 256 | 640 | 384 | 19.1696 | 50.3196 | 11.2732 |  |  |  | 256 | 640 | 384 | 94.8632 | 201.1208 | 123.9164 |  |  |  | 365 | 630 | 379 | 25.6233 | 60.202 | 16.4207 |  |  | 3.2004
| 256 | 640 | 512 | 20.8235 | 50.856 | 20.1719 |  |  |  | 256 | 640 | 512 | 112.2644 | 206.9386 | 217.271 |  |  |  | 370 | 630 | 489 | 27.8234 | 61.0307 | 26.4571 |  |  | 3.1571
| 256 | 640 | 640 | 24.0167 | 51.8917 | 37.3534 |  |  |  | 256 | 640 | 640 | 135.7707 | 214.7223 | 343.4396 |  |  |  | 377 | 630 | 603 | 31.5663 | 62.3472 | 47.5671 |  |  | 3.5153
| 256 | 640 | 768 | 29.981 | 53.8261 | 69.4442 |  |  |  | 256 | 640 | 768 | 165.6246 | 224.7116 | 503.7553 |  |  |  | 386 | 629 | 718 | 37.8916 | 64.5068 | 81.4576 |  |  | 3.0199
| 256 | 640 | 896 | 40.9267 | 57.3762 | 128.3383 |  |  |  | 256 | 640 | 896 | 201.876 | 236.9112 | 698.0601 |  |  |  | 397 | 629 | 835 | 48.4544 | 67.9825 | 137.0044 |  |  | 2.9961
| 256 | 640 | 1023 | 60.6267 | 63.7656 | 234.3354 |  |  |  | 256 | 640 | 1023 | 242.1271 | 251.8289 | 909.6435 |  |  |  | 411 | 628 | 951 | 67.5161 | 74.2786 | 240.9566 |  |  | 3.1331
| 256 | 768 | 0 | 31.7585 | 97.3411 | 9.3961 |  |  |  | 256 | 768 | 0 | 101.8635 | 285.2246 | 28.1698 |  |  |  | 409 | 756 | 213 | 37.6607 | 107.2497 | 11.1528 |  |  | 2.196
| 256 | 768 | 128 | 31.838 | 97.3669 | 9.8241 |  |  |  | 256 | 768 | 128 | 103.7983 | 286.8175 | 37.3343 |  |  |  | 410 | 756 | 230 | 37.863 | 107.7126 | 11.6209 |  |  | 2.2818
| 256 | 768 | 256 | 32.1701 | 97.4746 | 11.6107 |  |  |  | 256 | 768 | 256 | 110.0653 | 289.1958 | 70.743 |  |  |  | 411 | 756 | 297 | 38.559 | 108.2779 | 14.8526 |  |  | 2.4106
| 256 | 768 | 384 | 32.9715 | 97.7345 | 15.9231 |  |  |  | 256 | 768 | 384 | 121.673 | 293.1246 | 132.7889 |  |  |  | 413 | 756 | 391 | 39.8158 | 108.9728 | 21.1781 |  |  | 2.6748
| 256 | 768 | 512 | 34.6254 | 98.2709 | 24.8218 |  |  |  | 256 | 768 | 512 | 139.0689 | 298.9525 | 226.1758 |  |  |  | 417 | 756 | 498 | 42.0383 | 109.8533 | 31.2108 |  |  | 2.7082
| 256 | 768 | 640 | 37.8186 | 99.3066 | 42.0033 |  |  |  | 256 | 768 | 640 | 162.5712 | 306.7234 | 352.3992 |  |  |  | 423 | 756 | 609 | 45.7725 | 111.1929 | 52.2795 |  |  | 3.0851
| 256 | 768 | 768 | 43.7829 | 101.241 | 74.0942 |  |  |  | 256 | 768 | 768 | 192.377 | 316.5599 | 512.4869 |  |  |  | 431 | 756 | 723 | 52.0964 | 113.3765 | 86.1159 |  |  | 2.8598
| 256 | 768 | 896 | 54.7286 | 104.7911 | 132.9883 |  |  |  | 256 | 768 | 896 | 228.5676 | 328.6999 | 706.8852 |  |  |  | 441 | 755 | 839 | 62.7134 | 116.9836 | 141.7592 |  |  | 2.4923
| 256 | 768 | 1023 | 74.4286 | 111.1806 | 238.9853 |  |  |  | 256 | 768 | 1023 | 268.7231 | 343.3347 | 918.0663 |  |  |  | 452 | 755 | 955 | 81.7584 | 123.3383 | 245.5525 |  |  | 2.5578
| 256 | 896 | 0 | 57.0881 | 184.3584 | 17.9298 |  |  |  | 256 | 896 | 0 | 135.1048 | 399.1074 | 39.3243 |  |  |  | 462 | 882 | 249 | 63.0287 | 194.431 | 19.6612 |  |  | 1.2159
| 256 | 896 | 128 | 57.1677 | 184.3842 | 18.3578 |  |  |  | 256 | 896 | 128 | 136.886 | 400.1787 | 48.4342 |  |  |  | 462 | 882 | 262 | 63.2817 | 195.0568 | 20.149 |  |  | 1.279
| 256 | 896 | 256 | 57.4997 | 184.4918 | 20.1444 |  |  |  | 256 | 896 | 256 | 143.1108 | 402.3545 | 81.7911 |  |  |  | 463 | 882 | 320 | 63.9983 | 195.7147 | 23.39 |  |  | 1.3621
| 256 | 896 | 384 | 58.3012 | 184.7518 | 24.4567 |  |  |  | 256 | 896 | 384 | 154.6311 | 406.1556 | 143.8141 |  |  |  | 465 | 882 | 407 | 65.2498 | 196.3838 | 29.6995 |  |  | 1.5639
| 256 | 896 | 512 | 59.955 | 185.2882 | 33.3555 |  |  |  | 256 | 896 | 512 | 171.9618 | 411.7835 | 236.9306 |  |  |  | 469 | 882 | 509 | 67.4806 | 197.3049 | 39.7403 |  |  | 1.6233
| 256 | 896 | 640 | 63.1483 | 186.3239 | 50.5369 |  |  |  | 256 | 896 | 640 | 195.4129 | 419.516 | 363.0674 |  |  |  | 474 | 882 | 617 | 71.227 | 198.6987 | 60.8001 |  |  | 1.9835
| 256 | 896 | 768 | 69.1125 | 188.2583 | 82.6278 |  |  |  | 256 | 896 | 768 | 225.1919 | 429.1908 | 523.1738 |  |  |  | 480 | 882 | 730 | 77.5646 | 200.9239 | 94.628 |  |  | 1.9327
| 256 | 896 | 896 | 80.0582 | 191.8084 | 141.5219 |  |  |  | 256 | 896 | 896 | 261.4125 | 441.2569 | 717.7663 |  |  |  | 489 | 881 | 844 | 88.2106 | 204.6109 | 150.2722 |  |  | 1.4517
| 256 | 896 | 1023 | 99.7582 | 198.1978 | 247.519 |  |  |  | 256 | 896 | 1023 | 301.4005 | 455.1872 | 929.1396 |  |  |  | 499 | 881 | 959 | 107.2229 | 210.9117 | 253.9821 |  |  | 1.4746
| 256 | 1023 | 0 | 102.6762 | 340.9713 | 33.2886 |  |  |  | 256 | 1023 | 0 | 173.5532 | 529.3099 | 52.0073 |  |  |  | 517 | 1007 | 284 | 105.6609 | 340.8751 | 33.9379 |  |  | 0.3732
| 256 | 1023 | 128 | 102.7557 | 340.9971 | 33.7166 |  |  |  | 256 | 1023 | 128 | 175.1365 | 529.7191 | 61.0714 |  |  |  | 517 | 1007 | 294 | 105.7967 | 341.1498 | 34.3792 |  |  | 0.3668
| 256 | 1023 | 256 | 103.0878 | 341.1048 | 35.5032 |  |  |  | 256 | 1023 | 256 | 181.2537 | 531.6296 | 94.3382 |  |  |  | 518 | 1007 | 345 | 106.4887 | 341.6883 | 37.6054 |  |  | 0.4334
| 256 | 1023 | 384 | 103.8892 | 341.3647 | 39.8155 |  |  |  | 256 | 1023 | 384 | 192.7473 | 535.3002 | 156.1334 |  |  |  | 519 | 1007 | 425 | 107.6764 | 342.1747 | 43.9011 |  |  | 0.6889
| 256 | 1023 | 512 | 105.5431 | 341.9011 | 48.7143 |  |  |  | 256 | 1023 | 512 | 209.9956 | 540.8159 | 249.1443 |  |  |  | 522 | 1007 | 522 | 109.935 | 343.1657 | 53.931 |  |  | 0.8043
| 256 | 1023 | 640 | 108.7363 | 342.9368 | 65.8958 |  |  |  | 256 | 1023 | 640 | 233.392 | 548.3689 | 375.0964 |  |  |  | 526 | 1007 | 627 | 113.6414 | 344.4222 | 74.9723 |  |  | 1.2655
| 256 | 1023 | 768 | 114.7005 | 344.8712 | 97.9866 |  |  |  | 256 | 1023 | 768 | 263.1341 | 557.9449 | 535.2127 |  |  |  | 532 | 1007 | 737 | 119.9648 | 346.6085 | 108.7771 |  |  | 1.3658
| 256 | 1023 | 896 | 125.6463 | 348.4213 | 156.8807 |  |  |  | 256 | 1023 | 896 | 299.2436 | 569.5786 | 729.844 |  |  |  | 539 | 1007 | 850 | 130.551 | 350.1796 | 164.3287 |  |  | 0.9164
| 256 | 1023 | 1023 | 145.3462 | 354.8108 | 262.8778 |  |  |  | 256 | 1023 | 1023 | 339.0565 | 582.5388 | 941.5955 |  |  |  | 548 | 1006 | 964 | 149.5339 | 356.3609 | 267.9985 |  |  | 0.6759
| 384 | 0 | 128 | 11.6699 | 5.1787 | 0.4913 |  |  |  | 384 | 0 | 128 | 52.2016 | 23.3135 | 10.424 |  |  |  | 352 | 107 | 121 | 16.9768 | 7.8458 | 1.4437 |  |  | 2.5431
| 384 | 0 | 256 | 12.0019 | 5.2864 | 2.2779 |  |  |  | 384 | 0 | 256 | 58.4187 | 25.3034 | 44.1129 |  |  |  | 354 | 107 | 240 | 17.5092 | 8.0125 | 4.5574 |  |  | 3.6128
| 384 | 0 | 384 | 12.8034 | 5.5463 | 6.5903 |  |  |  | 384 | 0 | 384 | 70.0492 | 29.0463 | 106.8097 |  |  |  | 357 | 105 | 356 | 18.6349 | 8.3705 | 10.6866 |  |  | 3.075
| 384 | 0 | 512 | 14.4573 | 6.0827 | 15.489 |  |  |  | 384 | 0 | 512 | 87.4667 | 34.6632 | 200.7304 |  |  |  | 362 | 103 | 474 | 21.0215 | 9.2036 | 20.6589 |  |  | 2.721
| 384 | 0 | 640 | 17.6505 | 7.1184 | 32.6705 |  |  |  | 384 | 0 | 640 | 111.0188 | 42.2744 | 327.4529 |  |  |  | 369 | 99 | 592 | 24.5469 | 10.2914 | 41.7656 |  |  | 2.5191
| 384 | 0 | 768 | 23.6147 | 9.0528 | 64.7614 |  |  |  | 384 | 0 | 768 | 140.712 | 51.8685 | 487.5908 |  |  |  | 379 | 93 | 710 | 30.8066 | 12.31 | 75.4987 |  |  | 2.2828
| 384 | 0 | 896 | 34.5604 | 12.6029 | 123.6555 |  |  |  | 384 | 0 | 896 | 176.6854 | 63.5321 | 681.4914 |  |  |  | 390 | 86 | 828 | 41.5365 | 15.8284 | 131.1579 |  |  | 2.0862
| 384 | 0 | 1023 | 54.2604 | 18.9924 | 229.6525 |  |  |  | 384 | 0 | 1023 | 216.593 | 76.732 | 891.8395 |  |  |  | 404 | 74 | 946 | 60.2536 | 21.8259 | 234.7869 |  |  | 1.4773
| 384 | 128 | 0 | 11.7744 | 5.7853 | 0.1253 |  |  |  | 384 | 128 | 0 | 52.8977 | 28.3646 | 1.7981 |  |  |  | 354 | 150 | 65 | 17.694 | 9.9498 | 1.2723 |  |  | 3.7711
| 384 | 128 | 128 | 11.854 | 5.8111 | 0.5534 |  |  |  | 384 | 128 | 128 | 54.4436 | 28.9085 | 10.919 |  |  |  | 354 | 150 | 123 | 17.7379 | 9.9758 | 1.6489 |  |  | 3.8654
| 384 | 128 | 256 | 12.186 | 5.9188 | 2.34 |  |  |  | 384 | 128 | 256 | 60.6056 | 30.8981 | 44.5078 |  |  |  | 355 | 150 | 240 | 18.3036 | 10.1658 | 4.7636 |  |  | 3.6291
| 384 | 128 | 384 | 12.9875 | 6.1787 | 6.6523 |  |  |  | 384 | 128 | 384 | 72.2263 | 34.6541 | 107.0788 |  |  |  | 358 | 149 | 356 | 19.4199 | 10.5349 | 10.8591 |  |  | 3.5109
| 384 | 128 | 512 | 14.6414 | 6.7151 | 15.5511 |  |  |  | 384 | 128 | 512 | 89.5889 | 40.2621 | 200.6935 |  |  |  | 364 | 147 | 474 | 21.8193 | 11.3726 | 20.8272 |  |  | 3.3908
| 384 | 128 | 640 | 17.8346 | 7.7508 | 32.7325 |  |  |  | 384 | 128 | 640 | 113.0939 | 47.8735 | 327.2338 |  |  |  | 371 | 145 | 592 | 25.3156 | 12.457 | 41.8415 |  |  | 3.2401
| 384 | 128 | 768 | 23.7988 | 9.6852 | 64.8234 |  |  |  | 384 | 128 | 768 | 142.745 | 57.4709 | 487.2194 |  |  |  | 380 | 142 | 710 | 31.5915 | 14.4871 | 75.5882 |  |  | 2.9652
| 384 | 128 | 896 | 34.7445 | 13.2353 | 123.7175 |  |  |  | 384 | 128 | 896 | 178.7867 | 69.1838 | 681.397 |  |  |  | 392 | 138 | 829 | 42.2881 | 18.0025 | 131.0466 |  |  | 2.5917
| 384 | 128 | 1023 | 54.4445 | 19.6248 | 229.7146 |  |  |  | 384 | 128 | 1023 | 218.8931 | 82.5527 | 892.4728 |  |  |  | 405 | 133 | 946 | 61.0477 | 24.0165 | 234.8197 |  |  | 2.0088
| 384 | 256 | 0 | 12.5428 | 8.425 | 0.3842 |  |  |  | 384 | 256 | 0 | 58.6061 | 47.319 | 3.6602 |  |  |  | 362 | 263 | 87 | 19.0164 | 14.3293 | 1.6946 |  |  | 4.93
| 384 | 256 | 128 | 12.6224 | 8.4508 | 0.8122 |  |  |  | 384 | 256 | 128 | 60.2315 | 48.1102 | 12.7852 |  |  |  | 362 | 263 | 133 | 19.0811 | 14.3826 | 2.0768 |  |  | 5.1611
| 384 | 256 | 256 | 12.9544 | 8.5585 | 2.5988 |  |  |  | 384 | 256 | 256 | 66.4133 | 50.2053 | 46.3268 |  |  |  | 363 | 263 | 244 | 19.6489 | 14.597 | 5.1975 |  |  | 4.4067
| 384 | 256 | 384 | 13.7559 | 8.8184 | 6.9112 |  |  |  | 384 | 256 | 384 | 78.0039 | 53.9959 | 108.7492 |  |  |  | 366 | 263 | 359 | 20.7737 | 14.975 | 11.3122 |  |  | 4.364
| 384 | 256 | 512 | 15.4098 | 9.3549 | 15.8099 |  |  |  | 384 | 256 | 512 | 95.4231 | 59.6749 | 202.4435 |  |  |  | 371 | 262 | 476 | 23.1564 | 15.8192 | 21.2386 |  |  | 4.1152
| 384 | 256 | 640 | 18.603 | 10.3905 | 32.9914 |  |  |  | 384 | 256 | 640 | 118.8835 | 67.3302 | 328.7616 |  |  |  | 378 | 261 | 593 | 26.6797 | 16.9278 | 42.2853 |  |  | 4.0389
| 384 | 256 | 768 | 24.5672 | 12.325 | 65.0822 |  |  |  | 384 | 256 | 768 | 148.6312 | 76.986 | 488.9592 |  |  |  | 387 | 260 | 711 | 32.898 | 18.9339 | 75.89 |  |  | 3.7872
| 384 | 256 | 896 | 35.5129 | 15.8751 | 123.9763 |  |  |  | 384 | 256 | 896 | 184.7136 | 88.8478 | 683.1487 |  |  |  | 399 | 258 | 829 | 43.6218 | 22.4664 | 131.4101 |  |  | 3.3871
| 384 | 256 | 1023 | 55.2129 | 22.2645 | 229.9734 |  |  |  | 384 | 256 | 1023 | 224.8793 | 102.5579 | 894.2717 |  |  |  | 412 | 256 | 946 | 62.2972 | 28.4609 | 234.8212 |  |  | 2.8681
| 384 | 384 | 0 | 14.3975 | 14.7966 | 1.0091 |  |  |  | 384 | 384 | 0 | 68.7559 | 81.8665 | 7.0527 |  |  |  | 378 | 384 | 116 | 21.2661 | 21.9421 | 2.4454 |  |  | 3.5033
| 384 | 384 | 128 | 14.4771 | 14.8224 | 1.4371 |  |  |  | 384 | 384 | 128 | 70.5178 | 83.1732 | 16.2306 |  |  |  | 378 | 384 | 150 | 21.3445 | 22.0337 | 2.8258 |  |  | 3.5722
| 384 | 384 | 256 | 14.8091 | 14.9301 | 3.2237 |  |  |  | 384 | 384 | 256 | 76.8009 | 85.4954 | 49.7793 |  |  |  | 379 | 384 | 252 | 21.9032 | 22.2766 | 5.936 |  |  | 3.8498
| 384 | 384 | 512 | 17.2644 | 15.7264 | 16.4348 |  |  |  | 384 | 384 | 512 | 105.7508 | 95.0105 | 205.6519 |  |  |  | 387 | 383 | 478 | 25.4519 | 23.5627 | 21.9911 |  |  | 3.7158
| 384 | 384 | 640 | 20.4577 | 16.7621 | 33.6162 |  |  |  | 384 | 384 | 640 | 129.2738 | 102.844 | 331.9873 |  |  |  | 393 | 383 | 595 | 28.9687 | 24.6801 | 43.026 |  |  | 3.6966
| 384 | 384 | 768 | 26.4219 | 18.6965 | 65.7071 |  |  |  | 384 | 384 | 768 | 159.0411 | 112.5593 | 492.2079 |  |  |  | 402 | 382 | 713 | 35.2326 | 26.7258 | 76.7054 |  |  | 3.6177
| 384 | 384 | 896 | 37.3676 | 22.2466 | 124.6012 |  |  |  | 384 | 384 | 896 | 195.2112 | 124.6393 | 686.4139 |  |  |  | 413 | 381 | 830 | 45.9375 | 30.2683 | 132.1235 |  |  | 3.4489
| 384 | 384 | 1023 | 57.0676 | 28.6361 | 230.5983 |  |  |  | 384 | 384 | 1023 | 235.6119 | 139.0926 | 897.6648 |  |  |  | 425 | 380 | 948 | 64.622 | 36.2766 | 235.589 |  |  | 3.1951
| 384 | 512 | 0 | 18.2248 | 27.9447 | 2.2985 |  |  |  | 384 | 512 | 0 | 84.0869 | 134.1609 | 12.1922 |  |  |  | 402 | 508 | 148 | 25.9263 | 37.8431 | 3.993 |  |  | 3.5584
| 384 | 512 | 128 | 18.3043 | 27.9705 | 2.7265 |  |  |  | 384 | 512 | 128 | 85.9567 | 135.8453 | 21.3987 |  |  |  | 403 | 508 | 174 | 26.0371 | 38.0435 | 4.3851 |  |  | 3.6216
| 384 | 512 | 256 | 18.6364 | 28.0782 | 4.5131 |  |  |  | 384 | 512 | 256 | 92.2317 | 138.2386 | 54.9205 |  |  |  | 404 | 508 | 263 | 26.621 | 38.3537 | 7.5091 |  |  | 3.7376
| 384 | 512 | 384 | 19.4378 | 28.3381 | 8.8254 |  |  |  | 384 | 512 | 384 | 103.8109 | 142.1462 | 117.221 |  |  |  | 406 | 507 | 370 | 27.7696 | 38.8045 | 13.6252 |  |  | 3.8771
| 384 | 512 | 512 | 21.0917 | 28.8745 | 17.7242 |  |  |  | 384 | 512 | 512 | 121.2096 | 147.9369 | 210.7041 |  |  |  | 411 | 507 | 483 | 30.1661 | 39.698 | 23.5422 |  |  | 3.8234
| 384 | 512 | 640 | 24.2849 | 29.9102 | 34.9056 |  |  |  | 384 | 512 | 640 | 144.7579 | 155.7813 | 337.0853 |  |  |  | 417 | 507 | 598 | 33.7205 | 40.8948 | 44.5834 |  |  | 3.8241
| 384 | 512 | 768 | 30.2491 | 31.8446 | 66.9965 |  |  |  | 384 | 512 | 768 | 174.4688 | 165.5684 | 497.0414 |  |  |  | 425 | 506 | 715 | 39.9918 | 42.9807 | 78.2224 |  |  | 3.8964
| 384 | 512 | 896 | 41.1949 | 35.3947 | 125.8906 |  |  |  | 384 | 512 | 896 | 210.6475 | 177.7513 | 691.3096 |  |  |  | 435 | 506 | 832 | 50.679 | 46.5248 | 133.6067 |  |  | 3.8838
| 384 | 512 | 1023 | 60.8948 | 41.7842 | 231.8877 |  |  |  | 384 | 512 | 1023 | 251.1537 | 192.7213 | 902.4489 |  |  |  | 446 | 505 | 949 | 69.4134 | 52.6183 | 237.1711 |  |  | 3.9472
| 384 | 640 | 0 | 25.6143 | 53.3306 | 4.788 |  |  |  | 384 | 640 | 0 | 105.0517 | 205.9957 | 19.2378 |  |  |  | 435 | 632 | 181 | 33.3199 | 63.135 | 6.4705 |  |  | 2.8918
| 384 | 640 | 128 | 25.6938 | 53.3564 | 5.2161 |  |  |  | 384 | 640 | 128 | 106.9394 | 207.7552 | 28.4646 |  |  |  | 435 | 632 | 202 | 33.4757 | 63.5076 | 6.8745 |  |  | 2.9731
| 384 | 640 | 256 | 26.0259 | 53.4641 | 7.0027 |  |  |  | 384 | 640 | 256 | 113.2703 | 210.2656 | 61.9758 |  |  |  | 436 | 632 | 279 | 34.077 | 63.873 | 10.0092 |  |  | 3.0178
| 384 | 640 | 384 | 26.8273 | 53.7241 | 11.315 |  |  |  | 384 | 640 | 384 | 124.8829 | 214.2434 | 124.2421 |  |  |  | 438 | 632 | 380 | 35.265 | 64.4619 | 16.1311 |  |  | 3.2509
| 384 | 640 | 512 | 28.4812 | 54.2605 | 20.2138 |  |  |  | 384 | 640 | 512 | 142.2329 | 219.9875 | 217.6355 |  |  |  | 442 | 632 | 490 | 37.68 | 65.3934 | 26.0576 |  |  | 3.2955
| 384 | 640 | 640 | 31.6745 | 55.2962 | 37.3952 |  |  |  | 384 | 640 | 640 | 165.7928 | 227.8703 | 343.9856 |  |  |  | 447 | 632 | 603 | 41.216 | 66.6183 | 47.0629 |  |  | 3.6352
| 384 | 640 | 768 | 37.6387 | 57.2306 | 69.4861 |  |  |  | 384 | 640 | 768 | 195.5499 | 237.7357 | 504.0001 |  |  |  | 455 | 631 | 719 | 47.4873 | 68.7425 | 80.6726 |  |  | 3.1799
| 384 | 640 | 896 | 48.5844 | 60.7807 | 128.3802 |  |  |  | 384 | 640 | 896 | 231.8114 | 250.0585 | 698.3196 |  |  |  | 463 | 631 | 835 | 58.193 | 72.3174 | 136.0348 |  |  | 3.1076
| 384 | 640 | 1023 | 68.2844 | 67.1701 | 234.3773 |  |  |  | 384 | 640 | 1023 | 272.2628 | 265.1286 | 909.165 |  |  |  | 474 | 630 | 952 | 76.9538 | 78.5232 | 239.6019 |  |  | 3.0826
| 384 | 768 | 0 | 39.4162 | 100.7456 | 9.438 |  |  |  | 384 | 768 | 0 | 132.1097 | 298.491 | 28.3139 |  |  |  | 473 | 758 | 216 | 47.4029 | 111.4734 | 11.1875 |  |  | 2.4146
| 384 | 768 | 128 | 39.4957 | 100.7714 | 9.866 |  |  |  | 384 | 768 | 128 | 133.9131 | 300.0089 | 37.5019 |  |  |  | 473 | 758 | 232 | 47.5902 | 111.9762 | 11.6067 |  |  | 2.4981
| 384 | 768 | 256 | 39.8278 | 100.8791 | 11.6526 |  |  |  | 384 | 768 | 256 | 140.17 | 302.3506 | 70.9761 |  |  |  | 474 | 758 | 299 | 48.2678 | 112.5548 | 14.7589 |  |  | 2.549
| 384 | 768 | 384 | 40.6292 | 101.139 | 15.9649 |  |  |  | 384 | 768 | 384 | 151.7388 | 306.2423 | 133.1958 |  |  |  | 476 | 758 | 392 | 49.4495 | 113.1555 | 20.8759 |  |  | 2.7089
| 384 | 768 | 512 | 42.2831 | 101.6754 | 24.8637 |  |  |  | 384 | 768 | 512 | 169.0662 | 311.9521 | 226.4537 |  |  |  | 480 | 757 | 498 | 51.8882 | 114.1705 | 30.8006 |  |  | 2.7902
| 384 | 768 | 640 | 45.4764 | 102.7111 | 42.0451 |  |  |  | 384 | 768 | 640 | 192.5853 | 319.7704 | 352.74 |  |  |  | 484 | 757 | 610 | 55.4535 | 115.4884 | 51.8009 |  |  | 3.1102
| 384 | 768 | 768 | 51.4406 | 104.6455 | 74.136 |  |  |  | 384 | 768 | 768 | 222.406 | 329.6705 | 512.8428 |  |  |  | 491 | 757 | 724 | 61.7758 | 117.7119 | 85.4911 |  |  | 2.9547
| 384 | 768 | 896 | 62.3863 | 108.1956 | 133.0301 |  |  |  | 384 | 768 | 896 | 258.5141 | 341.7324 | 706.9799 |  |  |  | 499 | 757 | 839 | 72.5054 | 121.4048 | 140.8586 |  |  | 2.6329
| 384 | 768 | 1023 | 82.0863 | 114.5851 | 239.0272 |  |  |  | 384 | 768 | 1023 | 299.0603 | 356.5548 | 918.326 |  |  |  | 508 | 756 | 955 | 91.2205 | 127.5657 | 244.2043 |  |  | 2.5773
| 384 | 896 | 0 | 64.7458 | 187.7628 | 17.9716 |  |  |  | 384 | 896 | 0 | 165.4248 | 412.3077 | 39.4643 |  |  |  | 517 | 883 | 250 | 72.8307 | 198.7738 | 19.7062 |  |  | 1.4055
| 384 | 896 | 128 | 64.8254 | 187.7886 | 18.3996 |  |  |  | 384 | 896 | 128 | 167.1453 | 413.4454 | 48.5998 |  |  |  | 517 | 883 | 263 | 73.0573 | 199.3573 | 20.1422 |  |  | 1.4575
| 384 | 896 | 256 | 65.1574 | 187.8963 | 20.1862 |  |  |  | 384 | 896 | 256 | 173.3576 | 415.6103 | 82.0216 |  |  |  | 518 | 883 | 321 | 73.7366 | 199.9901 | 23.2788 |  |  | 1.4721
| 384 | 896 | 384 | 65.9589 | 188.1563 | 24.4986 |  |  |  | 384 | 896 | 384 | 184.9192 | 419.4397 | 144.1995 |  |  |  | 520 | 883 | 408 | 74.914 | 200.5864 | 29.3911 |  |  | 1.5843
| 384 | 896 | 512 | 67.6127 | 188.6927 | 33.3973 |  |  |  | 384 | 896 | 512 | 202.2368 | 425.0958 | 237.4571 |  |  |  | 522 | 883 | 509 | 77.3807 | 201.6725 | 39.3278 |  |  | 1.6647
| 384 | 896 | 640 | 70.806 | 189.7284 | 50.5788 |  |  |  | 384 | 896 | 640 | 225.7215 | 432.7694 | 363.7164 |  |  |  | 527 | 883 | 618 | 80.9519 | 203.0097 | 60.3382 |  |  | 1.957
| 384 | 896 | 768 | 76.7702 | 191.6628 | 82.6697 |  |  |  | 384 | 896 | 768 | 255.439 | 442.5224 | 523.693 |  |  |  | 532 | 883 | 730 | 87.2264 | 205.1844 | 93.9029 |  |  | 1.9193
| 384 | 896 | 896 | 87.7159 | 195.2129 | 141.5638 |  |  |  | 384 | 896 | 896 | 291.531 | 454.3765 | 717.9258 |  |  |  | 539 | 882 | 844 | 97.9719 | 208.9034 | 149.2338 |  |  | 1.5608
| 384 | 896 | 1023 | 107.4159 | 201.6023 | 247.5608 |  |  |  | 384 | 896 | 1023 | 331.8441 | 468.4715 | 929.2057 |  |  |  | 548 | 882 | 959 | 116.7452 | 215.1803 | 252.7138 |  |  | 1.5497
| 384 | 1023 | 0 | 110.3339 | 344.3758 | 33.3304 |  |  |  | 384 | 1023 | 0 | 204.6115 | 542.9575 | 52.1769 |  |  |  | 564 | 1008 | 285 | 115.4638 | 345.0976 | 33.9636 |  |  | 0.612
| 384 | 1023 | 128 | 110.4134 | 344.4016 | 33.7584 |  |  |  | 384 | 1023 | 128 | 206.101 | 543.3183 | 61.2062 |  |  |  | 564 | 1008 | 296 | 115.6137 | 345.417 | 34.3701 |  |  | 0.6097
| 384 | 1023 | 256 | 110.7455 | 344.5092 | 35.545 |  |  |  | 384 | 1023 | 256 | 212.2322 | 545.2575 | 94.5655 |  |  |  | 565 | 1008 | 346 | 116.2918 | 346.0082 | 37.5031 |  |  | 0.5842
| 384 | 1023 | 384 | 111.5469 | 344.7692 | 39.8574 |  |  |  | 384 | 1023 | 384 | 223.6925 | 548.8761 | 156.671 |  |  |  | 566 | 1008 | 426 | 117.4656 | 346.5716 | 43.6231 |  |  | 0.7058
| 384 | 1023 | 512 | 113.2008 | 345.3056 | 48.7561 |  |  |  | 384 | 1023 | 512 | 240.9155 | 554.4121 | 249.6534 |  |  |  | 569 | 1008 | 522 | 119.8622 | 347.4519 | 53.5092 |  |  | 0.81
| 384 | 1023 | 640 | 116.394 | 346.3413 | 65.9376 |  |  |  | 384 | 1023 | 640 | 264.3144 | 561.9328 | 375.6082 |  |  |  | 572 | 1008 | 627 | 123.4052 | 348.7344 | 74.4762 |  |  | 1.194
| 384 | 1023 | 768 | 122.3583 | 348.2757 | 98.0285 |  |  |  | 384 | 1023 | 768 | 293.9951 | 571.4787 | 535.583 |  |  |  | 577 | 1008 | 738 | 129.6457 | 350.7732 | 108.048 |  |  | 1.2923
| 384 | 1023 | 896 | 133.304 | 351.8258 | 156.9226 |  |  |  | 384 | 1023 | 896 | 330.0845 | 583.1614 | 730.1046 |  |  |  | 584 | 1007 | 851 | 140.3834 | 354.4669 | 163.3701 |  |  | 0.9155
| 384 | 1023 | 1023 | 153.0039 | 358.2152 | 262.9196 |  |  |  | 384 | 1023 | 1023 | 370.2568 | 596.2664 | 941.7869 |  |  |  | 591 | 1007 | 964 | 159.0488 | 360.5907 | 266.5766 |  |  | 0.7135
| 512 | 0 | 128 | 27.4721 | 12.204 | 0.5777 |  |  |  | 512 | 0 | 128 | 95.8099 | 42.7144 | 10.6794 |  |  |  | 470 | 143 | 130 | 34.9619 | 15.8388 | 1.5975 |  |  | 2.4443
| 512 | 0 | 256 | 27.8041 | 12.3117 | 2.3643 |  |  |  | 512 | 0 | 256 | 101.9373 | 44.6602 | 44.3954 |  |  |  | 471 | 143 | 243 | 35.4932 | 16.0038 | 4.8353 |  |  | 4.3183
| 512 | 0 | 384 | 28.6056 | 12.5717 | 6.6766 |  |  |  | 512 | 0 | 384 | 113.6342 | 48.4266 | 107.2632 |  |  |  | 473 | 142 | 358 | 36.636 | 16.3653 | 11.1838 |  |  | 3.6659
| 512 | 0 | 512 | 30.2594 | 13.1081 | 15.5754 |  |  |  | 512 | 0 | 512 | 131.0537 | 54.0438 | 201.2691 |  |  |  | 476 | 140 | 475 | 39.2106 | 17.2816 | 21.3137 |  |  | 2.6454
| 512 | 0 | 640 | 33.4527 | 14.1438 | 32.7568 |  |  |  | 512 | 0 | 640 | 154.5573 | 61.6377 | 327.8619 |  |  |  | 481 | 138 | 593 | 42.7022 | 18.3465 | 42.6388 |  |  | 2.5415
| 512 | 0 | 768 | 39.4169 | 16.0782 | 64.8477 |  |  |  | 512 | 0 | 768 | 184.2583 | 71.2377 | 488.0621 |  |  |  | 488 | 135 | 711 | 49.0163 | 20.3794 | 76.836 |  |  | 2.2342
| 512 | 0 | 896 | 50.3626 | 19.6283 | 123.7418 |  |  |  | 512 | 0 | 896 | 220.144 | 82.8604 | 681.7834 |  |  |  | 496 | 130 | 829 | 59.9375 | 23.9716 | 133.0169 |  |  | 2.2161
| 512 | 0 | 1023 | 70.0626 | 26.0177 | 229.7389 |  |  |  | 512 | 0 | 1023 | 260.1142 | 96.0883 | 892.2278 |  |  |  | 505 | 125 | 946 | 78.6162 | 29.9339 | 237.4207 |  |  | 1.762
| 512 | 128 | 0 | 27.5766 | 12.8106 | 0.2117 |  |  |  | 512 | 128 | 0 | 96.8401 | 47.8963 | 2.046 |  |  |  | 471 | 175 | 84 | 35.8805 | 18.0371 | 1.3723 |  |  | 2.7953
| 512 | 128 | 128 | 27.6561 | 12.8364 | 0.6397 |  |  |  | 512 | 128 | 128 | 98.2764 | 48.3898 | 11.1725 |  |  |  | 471 | 174 | 132 | 35.9294 | 18.0661 | 1.8016 |  |  | 2.7966
| 512 | 128 | 256 | 27.9882 | 12.9441 | 2.4263 |  |  |  | 512 | 128 | 256 | 104.3932 | 50.3631 | 44.7743 |  |  |  | 472 | 174 | 243 | 36.4752 | 18.2425 | 5.0381 |  |  | 3.837
| 512 | 128 | 384 | 28.7897 | 13.2041 | 6.7386 |  |  |  | 512 | 128 | 384 | 115.9926 | 54.1116 | 107.3099 |  |  |  | 474 | 173 | 358 | 37.6341 | 18.622 | 11.3684 |  |  | 3.6004
| 512 | 128 | 512 | 30.4435 | 13.7405 | 15.6374 |  |  |  | 512 | 128 | 512 | 133.4048 | 59.7417 | 201.1151 |  |  |  | 477 | 172 | 475 | 40.2341 | 19.5481 | 21.4878 |  |  | 3.0312
| 512 | 128 | 640 | 33.6368 | 14.7762 | 32.8188 |  |  |  | 512 | 128 | 640 | 156.8348 | 67.3184 | 327.5291 |  |  |  | 482 | 171 | 593 | 43.6807 | 20.6063 | 42.7387 |  |  | 3.0112
| 512 | 128 | 768 | 39.601 | 16.7106 | 64.9097 |  |  |  | 512 | 128 | 768 | 186.6803 | 77.0001 | 487.8488 |  |  |  | 489 | 168 | 711 | 50.0022 | 22.6487 | 76.8308 |  |  | 2.7779
| 512 | 128 | 896 | 50.5467 | 20.2607 | 123.8038 |  |  |  | 512 | 128 | 896 | 222.6 | 88.6646 | 681.7765 |  |  |  | 497 | 165 | 829 | 60.8904 | 26.2243 | 132.8892 |  |  | 2.6315
| 512 | 128 | 1023 | 70.2467 | 26.6501 | 229.8009 |  |  |  | 512 | 128 | 1023 | 262.6369 | 102.0066 | 892.5095 |  |  |  | 506 | 161 | 946 | 79.546 | 32.1934 | 237.2056 |  |  | 2.1583
| 512 | 256 | 0 | 28.345 | 15.4504 | 0.4706 |  |  |  | 512 | 256 | 0 | 102.6935 | 66.8692 | 3.8971 |  |  |  | 476 | 275 | 100 | 37.2516 | 22.4319 | 1.7945 |  |  | 3.6545
| 512 | 256 | 128 | 28.4245 | 15.4762 | 0.8986 |  |  |  | 512 | 256 | 128 | 104.2245 | 67.667 | 13.0688 |  |  |  | 476 | 275 | 140 | 37.3092 | 22.4843 | 2.2332 |  |  | 3.6737
| 512 | 256 | 256 | 28.7566 | 15.5839 | 2.6852 |  |  |  | 512 | 256 | 256 | 110.4596 | 69.7434 | 46.6773 |  |  |  | 477 | 275 | 247 | 37.8869 | 22.6974 | 5.4614 |  |  | 3.8691
| 512 | 256 | 384 | 29.558 | 15.8438 | 6.9975 |  |  |  | 512 | 256 | 384 | 121.9501 | 73.5245 | 109.1092 |  |  |  | 479 | 274 | 360 | 39.0262 | 23.078 | 11.7959 |  |  | 3.9735
| 512 | 256 | 512 | 31.2119 | 16.3802 | 15.8963 |  |  |  | 512 | 256 | 512 | 139.4378 | 79.2121 | 202.9382 |  |  |  | 483 | 274 | 477 | 41.6381 | 24.0204 | 21.9087 |  |  | 3.6226
| 512 | 256 | 640 | 34.4052 | 17.4159 | 33.0777 |  |  |  | 512 | 256 | 640 | 162.7379 | 86.7697 | 329.1589 |  |  |  | 487 | 273 | 594 | 45.1033 | 25.0993 | 43.1625 |  |  | 3.6561
| 512 | 256 | 768 | 40.3694 | 19.3503 | 65.1686 |  |  |  | 512 | 256 | 768 | 192.56 | 96.5095 | 489.3914 |  |  |  | 494 | 272 | 712 | 51.4124 | 27.1385 | 77.3096 |  |  | 3.4446
| 512 | 256 | 896 | 51.3151 | 22.9004 | 124.0627 |  |  |  | 512 | 256 | 896 | 228.5863 | 108.2982 | 683.4121 |  |  |  | 502 | 270 | 830 | 62.3065 | 30.7365 | 133.2989 |  |  | 3.2111
| 512 | 256 | 1023 | 71.0151 | 29.2899 | 230.0598 |  |  |  | 512 | 256 | 1023 | 268.7742 | 122.0898 | 893.9034 |  |  |  | 511 | 268 | 947 | 80.9251 | 36.6953 | 237.4337 |  |  | 2.7669
| 512 | 384 | 0 | 30.1997 | 21.8219 | 1.0954 |  |  |  | 512 | 384 | 0 | 113.027 | 101.5936 | 7.3035 |  |  |  | 487 | 390 | 124 | 39.5815 | 30.088 | 2.5436 |  |  | 3.4658
| 512 | 384 | 128 | 30.2792 | 21.8477 | 1.5234 |  |  |  | 512 | 384 | 128 | 114.5369 | 102.6323 | 16.4858 |  |  |  | 487 | 390 | 157 | 39.65 | 30.1743 | 2.9799 |  |  | 3.5284
| 512 | 384 | 256 | 30.6113 | 21.9554 | 3.31 |  |  |  | 512 | 384 | 256 | 120.8061 | 104.956 | 50.084 |  |  |  | 488 | 390 | 254 | 40.2165 | 30.4182 | 6.2059 |  |  | 3.7374
| 512 | 384 | 384 | 31.4127 | 22.2154 | 7.6223 |  |  |  | 512 | 384 | 384 | 132.4944 | 108.924 | 112.6498 |  |  |  | 490 | 390 | 365 | 41.3689 | 30.824 | 12.5436 |  |  | 4.0672
| 512 | 384 | 512 | 33.0666 | 22.7518 | 16.5211 |  |  |  | 512 | 384 | 512 | 149.7899 | 114.534 | 206.2217 |  |  |  | 493 | 390 | 480 | 43.9656 | 31.7744 | 22.6474 |  |  | 3.6397
| 512 | 384 | 640 | 36.2598 | 23.7875 | 33.7026 |  |  |  | 512 | 384 | 640 | 173.3817 | 122.4038 | 332.6629 |  |  |  | 498 | 389 | 596 | 47.4202 | 32.8555 | 43.8665 |  |  | 3.721
| 512 | 384 | 768 | 42.2241 | 25.7219 | 65.7934 |  |  |  | 512 | 384 | 768 | 202.9817 | 132.0094 | 492.6105 |  |  |  | 504 | 389 | 713 | 53.7206 | 34.9075 | 77.9384 |  |  | 3.5316
| 512 | 384 | 896 | 53.1698 | 29.272 | 124.6875 |  |  |  | 512 | 384 | 896 | 239.164 | 144.147 | 686.6955 |  |  |  | 512 | 388 | 831 | 64.6498 | 38.5394 | 133.9796 |  |  | 3.3752
| 512 | 384 | 1023 | 72.8697 | 35.6614 | 230.6846 |  |  |  | 512 | 384 | 1023 | 279.4885 | 158.4959 | 897.6004 |  |  |  | 521 | 387 | 948 | 83.2569 | 44.5033 | 238.1 |  |  | 3.0435
| 512 | 512 | 0 | 34.0269 | 34.9701 | 2.3848 |  |  |  | 512 | 512 | 0 | 128.2421 | 153.6494 | 12.4213 |  |  |  | 504 | 512 | 154 | 44.2974 | 46.0147 | 4.0974 |  |  | 3.693
| 512 | 512 | 128 | 34.1065 | 34.9959 | 2.8128 |  |  |  | 512 | 512 | 128 | 130.048 | 155.2915 | 21.6454 |  |  |  | 504 | 512 | 179 | 44.3945 | 46.2076 | 4.5433 |  |  | 3.7767
| 512 | 512 | 256 | 34.4385 | 35.1036 | 4.5994 |  |  |  | 512 | 512 | 256 | 136.3031 | 157.7212 | 55.2459 |  |  |  | 505 | 512 | 266 | 44.9576 | 46.4943 | 7.7768 |  |  | 4.0027
| 512 | 512 | 384 | 35.24 | 35.3635 | 8.9118 |  |  |  | 512 | 512 | 384 | 147.9496 | 161.6913 | 117.7282 |  |  |  | 507 | 512 | 371 | 46.1448 | 46.9819 | 14.1146 |  |  | 4.4396
| 512 | 512 | 640 | 40.0871 | 36.9356 | 34.992 |  |  |  | 512 | 512 | 640 | 188.8521 | 175.3 | 337.6934 |  |  |  | 514 | 511 | 599 | 52.2073 | 49.0885 | 45.4513 |  |  | 4.1977
| 512 | 512 | 768 | 46.0513 | 38.87 | 67.0829 |  |  |  | 512 | 512 | 768 | 218.6566 | 185.2046 | 497.7714 |  |  |  | 520 | 511 | 716 | 58.5826 | 51.2043 | 79.523 |  |  | 3.9539
| 512 | 512 | 896 | 56.997 | 42.4201 | 125.9769 |  |  |  | 512 | 512 | 896 | 254.7374 | 197.3327 | 691.7429 |  |  |  | 528 | 510 | 833 | 69.4484 | 54.8278 | 135.4983 |  |  | 3.8285
| 512 | 512 | 1023 | 76.697 | 48.8096 | 231.974 |  |  |  | 512 | 512 | 1023 | 295.3055 | 212.3848 | 902.3669 |  |  |  | 536 | 510 | 950 | 88.1044 | 60.8439 | 239.6875 |  |  | 3.7196
| 512 | 640 | 0 | 41.4165 | 60.356 | 4.8744 |  |  |  | 512 | 640 | 0 | 149.3943 | 225.6333 | 19.4857 |  |  |  | 528 | 635 | 186 | 51.7262 | 71.3393 | 6.5686 |  |  | 3.103
| 512 | 640 | 128 | 41.496 | 60.3818 | 5.3024 |  |  |  | 512 | 640 | 128 | 151.1013 | 227.2964 | 28.7168 |  |  |  | 528 | 635 | 206 | 51.8585 | 71.6613 | 7.0247 |  |  | 3.1492
| 512 | 640 | 256 | 41.828 | 60.4895 | 7.089 |  |  |  | 512 | 640 | 256 | 157.395 | 229.7317 | 62.2846 |  |  |  | 529 | 635 | 282 | 52.4673 | 72.0715 | 10.2683 |  |  | 3.1941
| 512 | 640 | 384 | 42.6295 | 60.7494 | 11.4013 |  |  |  | 512 | 640 | 384 | 169.0084 | 233.7215 | 124.7128 |  |  |  | 530 | 635 | 381 | 53.663 | 72.6275 | 16.6131 |  |  | 3.4925
| 512 | 640 | 512 | 44.2834 | 61.2859 | 20.3001 |  |  |  | 512 | 640 | 512 | 186.4307 | 239.5696 | 218.2988 |  |  |  | 533 | 635 | 491 | 56.2771 | 73.6379 | 26.717 |  |  | 3.5725
| 512 | 640 | 640 | 47.4766 | 62.3215 | 37.4815 |  |  |  | 512 | 640 | 640 | 209.9743 | 247.4151 | 344.6178 |  |  |  | 537 | 635 | 604 | 59.7771 | 74.8445 | 47.9452 |  |  | 4.1387
| 512 | 640 | 768 | 53.4408 | 64.256 | 69.5724 |  |  |  | 512 | 640 | 768 | 239.686 | 257.2861 | 504.5954 |  |  |  | 543 | 635 | 719 | 66.0782 | 76.9438 | 81.9697 |  |  | 3.4332
| 512 | 640 | 896 | 64.3865 | 67.8061 | 128.4665 |  |  |  | 512 | 640 | 896 | 275.8629 | 269.5315 | 698.6304 |  |  |  | 550 | 634 | 836 | 77.0212 | 80.6555 | 137.9826 |  |  | 3.2876
| 512 | 640 | 1023 | 84.0865 | 74.1955 | 234.4636 |  |  |  | 512 | 640 | 1023 | 316.4069 | 284.6267 | 909.5266 |  |  |  | 558 | 634 | 952 | 95.6338 | 86.7113 | 241.9736 |  |  | 3.1097
| 512 | 768 | 0 | 55.2183 | 107.7709 | 9.5243 |  |  |  | 512 | 768 | 0 | 176.4478 | 318.0689 | 28.5632 |  |  |  | 557 | 760 | 219 | 65.8512 | 119.7134 | 11.2881 |  |  | 2.6225
| 512 | 768 | 128 | 55.2979 | 107.7967 | 9.9523 |  |  |  | 512 | 768 | 128 | 178.1471 | 319.5279 | 37.741 |  |  |  | 557 | 760 | 235 | 66.0069 | 120.1073 | 11.7604 |  |  | 2.666
| 512 | 768 | 256 | 55.6299 | 107.9044 | 11.7389 |  |  |  | 512 | 768 | 256 | 184.4098 | 321.9348 | 71.3024 |  |  |  | 558 | 760 | 301 | 66.6942 | 120.7629 | 15.0237 |  |  | 2.6754
| 512 | 768 | 384 | 56.4314 | 108.1644 | 16.0512 |  |  |  | 512 | 768 | 384 | 196.021 | 325.851 | 133.697 |  |  |  | 560 | 760 | 394 | 67.8734 | 121.3201 | 21.3627 |  |  | 2.8387
| 512 | 768 | 512 | 58.0853 | 108.7008 | 24.95 |  |  |  | 512 | 768 | 512 | 213.4093 | 331.6613 | 227.2448 |  |  |  | 562 | 760 | 500 | 70.4723 | 122.3357 | 31.4503 |  |  | 2.9432
| 512 | 768 | 640 | 61.2785 | 109.7365 | 42.1315 |  |  |  | 512 | 768 | 640 | 236.7876 | 339.2915 | 353.3058 |  |  |  | 566 | 760 | 610 | 73.9918 | 123.6847 | 52.6508 |  |  | 3.3498
| 512 | 768 | 768 | 67.2427 | 111.6709 | 74.2223 |  |  |  | 512 | 768 | 768 | 266.5145 | 349.1209 | 513.2717 |  |  |  | 571 | 759 | 724 | 80.3523 | 125.8038 | 86.6614 |  |  | 3.2577
| 512 | 768 | 896 | 78.1884 | 115.221 | 133.1164 |  |  |  | 512 | 768 | 896 | 302.6618 | 361.3004 | 707.377 |  |  |  | 578 | 759 | 840 | 91.2886 | 129.6077 | 142.5729 |  |  | 2.7182
| 512 | 768 | 1023 | 97.8884 | 121.6104 | 239.1135 |  |  |  | 512 | 768 | 1023 | 343.1508 | 376.012 | 918.3826 |  |  |  | 585 | 759 | 955 | 109.9543 | 135.7634 | 246.6504 |  |  | 2.5224
| 512 | 896 | 0 | 80.548 | 194.7882 | 18.058 |  |  |  | 512 | 896 | 0 | 209.9102 | 431.9814 | 39.7112 |  |  |  | 592 | 885 | 253 | 91.3296 | 206.979 | 19.7979 |  |  | 1.6349
| 512 | 896 | 128 | 80.6275 | 194.814 | 18.486 |  |  |  | 512 | 896 | 128 | 211.4742 | 432.9892 | 48.8624 |  |  |  | 592 | 885 | 266 | 91.4853 | 207.4538 | 20.2752 |  |  | 1.6577
| 512 | 896 | 256 | 80.9596 | 194.9217 | 20.2726 |  |  |  | 512 | 896 | 256 | 217.6262 | 435.1362 | 82.3246 |  |  |  | 593 | 885 | 323 | 92.1713 | 208.0946 | 23.5459 |  |  | 1.6236
| 512 | 896 | 384 | 81.761 | 195.1817 | 24.5849 |  |  |  | 512 | 896 | 384 | 229.2349 | 438.9901 | 144.6194 |  |  |  | 594 | 885 | 409 | 93.3887 | 208.7289 | 29.882 |  |  | 1.7232
| 512 | 896 | 512 | 83.4149 | 195.7181 | 33.4837 |  |  |  | 512 | 896 | 512 | 246.5986 | 444.7027 | 238.0547 |  |  |  | 597 | 885 | 510 | 96.015 | 209.8382 | 39.9661 |  |  | 1.8272
| 512 | 896 | 640 | 86.6081 | 196.7538 | 50.6651 |  |  |  | 512 | 896 | 640 | 269.9792 | 452.3007 | 364.2053 |  |  |  | 600 | 885 | 618 | 99.5119 | 211.1218 | 61.1616 |  |  | 2.1287
| 512 | 896 | 768 | 92.5724 | 198.6882 | 82.756 |  |  |  | 512 | 896 | 768 | 299.7057 | 462.0432 | 524.1442 |  |  |  | 605 | 885 | 731 | 105.9415 | 213.4211 | 95.1923 |  |  | 2.1788
| 512 | 896 | 896 | 103.5181 | 202.2383 | 141.6501 |  |  |  | 512 | 896 | 896 | 335.7595 | 473.9504 | 718.2203 |  |  |  | 611 | 884 | 845 | 116.8358 | 217.1355 | 151.0334 |  |  | 1.76
| 512 | 896 | 1023 | 123.2181 | 208.6277 | 247.6472 |  |  |  | 512 | 896 | 1023 | 375.9982 | 487.9051 | 928.9211 |  |  |  | 618 | 884 | 959 | 135.4787 | 223.2961 | 255.0494 |  |  | 1.5715
| 512 | 1023 | 0 | 126.136 | 351.4011 | 33.4168 |  |  |  | 512 | 1023 | 0 | 249.5051 | 562.7573 | 52.3854 |  |  |  | 631 | 1010 | 287 | 134.0443 | 353.3185 | 34.0605 |  |  | 0.9053
| 512 | 1023 | 128 | 126.2156 | 351.4269 | 33.8448 |  |  |  | 512 | 1023 | 128 | 250.911 | 563.0994 | 61.4917 |  |  |  | 631 | 1010 | 298 | 134.1619 | 353.5814 | 34.5215 |  |  | 0.8966
| 512 | 1023 | 256 | 126.5476 | 351.5346 | 35.6314 |  |  |  | 512 | 1023 | 256 | 256.969 | 564.9818 | 94.8965 |  |  |  | 632 | 1010 | 348 | 134.8407 | 354.1893 | 37.76 |  |  | 0.827
| 512 | 1023 | 384 | 127.3491 | 351.7946 | 39.9437 |  |  |  | 512 | 1023 | 384 | 268.4782 | 568.6594 | 157.0426 |  |  |  | 633 | 1010 | 427 | 135.9927 | 354.6434 | 44.0796 |  |  | 0.8903
| 512 | 1023 | 512 | 129.003 | 352.331 | 48.8425 |  |  |  | 512 | 1023 | 512 | 285.7357 | 574.1898 | 250.2243 |  |  |  | 635 | 1010 | 523 | 138.6299 | 355.7004 | 54.1567 |  |  | 1.0078
| 512 | 1023 | 640 | 132.1962 | 353.3667 | 66.0239 |  |  |  | 512 | 1023 | 640 | 309.1052 | 581.7055 | 376.2146 |  |  |  | 638 | 1009 | 628 | 142.096 | 356.8971 | 75.3059 |  |  | 1.3422
| 512 | 1023 | 768 | 138.1604 | 355.3011 | 98.1148 |  |  |  | 512 | 1023 | 768 | 338.7524 | 591.2554 | 536.0959 |  |  |  | 643 | 1009 | 738 | 148.4707 | 359.1111 | 109.3216 |  |  | 1.4885
| 512 | 1023 | 896 | 149.1061 | 358.8512 | 157.0089 |  |  |  | 512 | 1023 | 896 | 374.743 | 602.8746 | 730.368 |  |  |  | 648 | 1009 | 851 | 159.2773 | 362.6664 | 165.0415 |  |  | 1.2107
| 512 | 1023 | 1023 | 168.8061 | 365.2406 | 263.006 |  |  |  | 512 | 1023 | 1023 | 414.9204 | 615.9977 | 941.6135 |  |  |  | 655 | 1009 | 965 | 177.8831 | 368.7757 | 268.8887 |  |  | 1.0931
| 640 | 0 | 128 | 57.9823 | 25.7684 | 0.7444 |  |  |  | 640 | 0 | 128 | 153.6422 | 68.4314 | 11.0455 |  |  |  | 587 | 179 | 141 | 69.1055 | 31.0305 | 1.7194 |  |  | 2.4686
| 640 | 0 | 256 | 58.3144 | 25.8761 | 2.531 |  |  |  | 640 | 0 | 256 | 159.8188 | 70.3965 | 44.8565 |  |  |  | 588 | 179 | 247 | 69.4189 | 31.101 | 4.7993 |  |  | 3.9308
| 640 | 0 | 384 | 59.1159 | 26.136 | 6.8433 |  |  |  | 640 | 0 | 384 | 171.4468 | 74.135 | 107.8127 |  |  |  | 589 | 178 | 360 | 70.601 | 31.4839 | 10.866 |  |  | 3.5538
| 640 | 0 | 512 | 60.7697 | 26.6725 | 15.7421 |  |  |  | 640 | 0 | 512 | 188.8867 | 79.7592 | 201.9471 |  |  |  | 592 | 177 | 477 | 73.1783 | 32.4045 | 20.8198 |  |  | 2.5818
| 640 | 0 | 640 | 63.963 | 27.7081 | 32.9235 |  |  |  | 640 | 0 | 640 | 212.4033 | 87.3569 | 328.6275 |  |  |  | 595 | 175 | 594 | 76.4552 | 33.3804 | 41.8933 |  |  | 2.5177
| 640 | 0 | 768 | 69.9272 | 29.6426 | 65.0144 |  |  |  | 640 | 0 | 768 | 242.0837 | 96.9465 | 488.6513 |  |  |  | 600 | 173 | 712 | 82.7399 | 35.4114 | 75.7089 |  |  | 2.2112
| 640 | 0 | 896 | 80.8729 | 33.1927 | 123.9085 |  |  |  | 640 | 0 | 896 | 277.947 | 108.565 | 682.246 |  |  |  | 606 | 170 | 830 | 93.6058 | 38.9877 | 131.2869 |  |  | 2.3266
| 640 | 0 | 1023 | 100.5729 | 39.5821 | 229.9056 |  |  |  | 640 | 0 | 1023 | 318.1021 | 121.8775 | 892.1907 |  |  |  | 613 | 166 | 947 | 112.1338 | 44.8988 | 235.0552 |  |  | 2.0854
| 640 | 128 | 0 | 58.0869 | 26.375 | 0.3784 |  |  |  | 640 | 128 | 0 | 154.8566 | 73.701 | 2.3797 |  |  |  | 588 | 203 | 103 | 70.3294 | 33.3609 | 1.5562 |  |  | 2.7068
| 640 | 128 | 128 | 58.1664 | 26.4008 | 0.8064 |  |  |  | 640 | 128 | 128 | 156.2511 | 74.1814 | 11.5339 |  |  |  | 588 | 203 | 142 | 70.3242 | 33.3584 | 1.9212 |  |  | 2.6598
| 640 | 128 | 256 | 58.4985 | 26.5085 | 2.593 |  |  |  | 640 | 128 | 256 | 162.3625 | 76.1431 | 45.2356 |  |  |  | 589 | 202 | 248 | 70.7922 | 33.5114 | 4.9865 |  |  | 3.5815
| 640 | 128 | 384 | 59.2999 | 26.7684 | 6.9053 |  |  |  | 640 | 128 | 384 | 173.9876 | 79.8999 | 108.0257 |  |  |  | 590 | 202 | 361 | 71.8325 | 33.8433 | 11.0545 |  |  | 3.4191
| 640 | 128 | 512 | 60.9538 | 27.3049 | 15.8041 |  |  |  | 640 | 128 | 512 | 191.3631 | 85.5093 | 201.8952 |  |  |  | 592 | 201 | 477 | 74.407 | 34.7592 | 20.9858 |  |  | 2.8497
| 640 | 128 | 640 | 64.1471 | 28.3405 | 32.9855 |  |  |  | 640 | 128 | 640 | 214.8595 | 93.1109 | 328.4471 |  |  |  | 596 | 200 | 594 | 77.7417 | 35.7723 | 42.008 |  |  | 2.8426
| 640 | 128 | 768 | 70.1113 | 30.275 | 65.0764 |  |  |  | 640 | 128 | 768 | 244.4965 | 102.709 | 488.3898 |  |  |  | 601 | 198 | 712 | 83.9724 | 37.7907 | 75.7266 |  |  | 2.6627
| 640 | 128 | 896 | 81.057 | 33.8251 | 123.9705 |  |  |  | 640 | 128 | 896 | 280.4135 | 114.3688 | 682.1278 |  |  |  | 607 | 195 | 830 | 94.8092 | 41.3629 | 131.2813 |  |  | 2.7311
| 640 | 128 | 1023 | 100.757 | 40.2145 | 229.9676 |  |  |  | 640 | 128 | 1023 | 320.663 | 127.8175 | 892.6472 |  |  |  | 614 | 192 | 947 | 113.3131 | 47.2675 | 234.8024 |  |  | 2.4242
| 640 | 256 | 0 | 58.8553 | 29.0147 | 0.6372 |  |  |  | 640 | 256 | 0 | 160.7268 | 92.6886 | 4.226 |  |  |  | 592 | 290 | 115 | 71.7827 | 37.7819 | 1.9812 |  |  | 3.1477
| 640 | 256 | 128 | 58.9348 | 29.0405 | 1.0653 |  |  |  | 640 | 256 | 128 | 162.1747 | 93.4035 | 13.4175 |  |  |  | 592 | 290 | 150 | 71.8302 | 37.837 | 2.3451 |  |  | 3.1614
| 640 | 256 | 256 | 59.2669 | 29.1482 | 2.8519 |  |  |  | 640 | 256 | 256 | 168.3285 | 95.4789 | 47.0863 |  |  |  | 592 | 290 | 251 | 72.3252 | 38.0217 | 5.4141 |  |  | 3.5406
| 640 | 256 | 384 | 60.0683 | 29.4082 | 7.1642 |  |  |  | 640 | 256 | 384 | 179.84 | 99.2397 | 109.6587 |  |  |  | 594 | 290 | 363 | 73.3477 | 38.3533 | 11.47 |  |  | 3.5647
| 640 | 256 | 512 | 61.7222 | 29.9446 | 16.063 |  |  |  | 640 | 256 | 512 | 197.3327 | 104.9309 | 203.6104 |  |  |  | 596 | 289 | 478 | 75.8997 | 39.269 | 21.3899 |  |  | 3.2939
| 640 | 256 | 640 | 64.9154 | 30.9803 | 33.2444 |  |  |  | 640 | 256 | 640 | 220.7916 | 112.5846 | 330.02 |  |  |  | 600 | 288 | 595 | 79.22 | 40.2843 | 42.4112 |  |  | 3.2997
| 640 | 256 | 768 | 70.8797 | 32.9147 | 65.3353 |  |  |  | 640 | 256 | 768 | 250.3692 | 122.1774 | 489.8593 |  |  |  | 604 | 287 | 713 | 85.4437 | 42.306 | 76.0912 |  |  | 3.1738
| 640 | 256 | 896 | 81.8254 | 36.4648 | 124.2294 |  |  |  | 640 | 256 | 896 | 286.377 | 133.9864 | 683.7584 |  |  |  | 610 | 286 | 830 | 96.3173 | 45.8996 | 131.5316 |  |  | 3.1931
| 640 | 256 | 1023 | 101.5254 | 42.8542 | 230.2265 |  |  |  | 640 | 256 | 1023 | 326.7596 | 147.8498 | 894.1263 |  |  |  | 617 | 284 | 947 | 114.7647 | 51.7947 | 235.0439 |  |  | 2.8388
| 640 | 384 | 0 | 60.71 | 35.3863 | 1.2621 |  |  |  | 640 | 384 | 0 | 170.9509 | 127.2769 | 7.6274 |  |  |  | 599 | 400 | 136 | 74.1672 | 45.4528 | 2.7266 |  |  | 3.3129
| 640 | 384 | 128 | 60.7895 | 35.4121 | 1.6901 |  |  |  | 640 | 384 | 128 | 172.4403 | 128.3225 | 16.8355 |  |  |  | 600 | 400 | 165 | 74.1719 | 45.514 | 3.0921 |  |  | 3.3175
| 640 | 384 | 256 | 61.1216 | 35.5198 | 3.4767 |  |  |  | 640 | 384 | 256 | 178.7316 | 130.7066 | 50.5061 |  |  |  | 600 | 400 | 259 | 74.6108 | 45.7022 | 6.1745 |  |  | 3.5309
| 640 | 384 | 384 | 61.923 | 35.7797 | 7.789 |  |  |  | 640 | 384 | 384 | 190.3449 | 134.5252 | 113.1388 |  |  |  | 602 | 399 | 367 | 75.722 | 46.1008 | 12.2318 |  |  | 3.6841
| 640 | 384 | 512 | 63.5769 | 36.3161 | 16.6878 |  |  |  | 640 | 384 | 512 | 207.7354 | 140.3156 | 206.8589 |  |  |  | 604 | 399 | 481 | 78.2961 | 47.0491 | 22.1486 |  |  | 3.4693
| 640 | 384 | 640 | 66.7701 | 37.3518 | 33.8692 |  |  |  | 640 | 384 | 640 | 231.2402 | 148.0133 | 333.3092 |  |  |  | 607 | 399 | 597 | 81.6031 | 48.0708 | 43.1417 |  |  | 3.4909
| 640 | 384 | 768 | 72.7343 | 39.2863 | 65.9601 |  |  |  | 640 | 384 | 768 | 260.8517 | 157.7061 | 493.1245 |  |  |  | 612 | 398 | 714 | 87.8557 | 50.1175 | 76.8174 |  |  | 3.3857
| 640 | 384 | 896 | 83.6801 | 42.8364 | 124.8542 |  |  |  | 640 | 384 | 896 | 296.9325 | 169.7851 | 687.0374 |  |  |  | 618 | 397 | 832 | 98.6891 | 53.708 | 132.2976 |  |  | 3.4237
| 640 | 384 | 1023 | 103.38 | 49.2258 | 230.8513 |  |  |  | 640 | 384 | 1023 | 337.475 | 184.2133 | 897.3823 |  |  |  | 625 | 396 | 948 | 117.1623 | 59.634 | 235.706 |  |  | 3.0942
| 640 | 512 | 0 | 64.5372 | 48.5344 | 2.5515 |  |  |  | 640 | 512 | 0 | 186.2217 | 179.3613 | 12.7463 |  |  |  | 612 | 518 | 163 | 78.9079 | 61.359 | 4.2812 |  |  | 3.7123
| 640 | 512 | 128 | 64.6168 | 48.5602 | 2.9795 |  |  |  | 640 | 512 | 128 | 187.8489 | 180.8629 | 21.9835 |  |  |  | 612 | 518 | 186 | 78.9538 | 61.5357 | 4.6473 |  |  | 3.8284
| 640 | 512 | 256 | 64.9488 | 48.6679 | 4.7661 |  |  |  | 640 | 512 | 256 | 194.1377 | 183.297 | 55.6459 |  |  |  | 613 | 518 | 270 | 79.4515 | 61.8171 | 7.742 |  |  | 3.8338
| 640 | 512 | 384 | 65.7503 | 48.9279 | 9.0785 |  |  |  | 640 | 512 | 384 | 205.7238 | 187.2229 | 118.1998 |  |  |  | 614 | 518 | 374 | 80.5723 | 62.27 | 13.7847 |  |  | 3.9308
| 640 | 512 | 512 | 67.4041 | 49.4643 | 17.9772 |  |  |  | 640 | 512 | 512 | 223.2191 | 193.1116 | 211.9355 |  |  |  | 617 | 518 | 486 | 83.1597 | 63.2544 | 23.7162 |  |  | 3.9405
| 640 | 512 | 640 | 70.5974 | 50.5 | 35.1587 |  |  |  | 640 | 512 | 640 | 246.7127 | 200.8974 | 338.2815 |  |  |  | 620 | 518 | 600 | 86.4476 | 64.2918 | 44.7025 |  |  | 3.979
| 640 | 512 | 768 | 76.5616 | 52.4344 | 67.2495 |  |  |  | 640 | 512 | 768 | 276.4343 | 210.762 | 498.2123 |  |  |  | 624 | 517 | 717 | 92.7071 | 66.381 | 78.3485 |  |  | 3.9083
| 640 | 512 | 896 | 87.5073 | 55.9845 | 126.1436 |  |  |  | 640 | 512 | 896 | 312.4601 | 222.8656 | 691.9973 |  |  |  | 630 | 517 | 834 | 103.5488 | 70.0002 | 133.8229 |  |  | 3.9362
| 640 | 512 | 1023 | 107.2073 | 62.3739 | 232.1407 |  |  |  | 640 | 512 | 1023 | 353.2771 | 238.0212 | 902.7814 |  |  |  | 637 | 516 | 950 | 122.0015 | 75.9593 | 237.1247 |  |  | 3.6577
| 640 | 640 | 0 | 71.9267 | 73.9204 | 5.0411 |  |  |  | 640 | 640 | 0 | 207.3502 | 251.3007 | 19.8095 |  |  |  | 630 | 640 | 193 | 86.3938 | 86.6772 | 6.7391 |  |  | 3.38
| 640 | 640 | 128 | 72.0063 | 73.9462 | 5.4691 |  |  |  | 640 | 640 | 128 | 208.9048 | 252.7833 | 29.0329 |  |  |  | 630 | 640 | 211 | 86.4372 | 86.9447 | 7.1288 |  |  | 3.378
| 640 | 640 | 256 | 72.3383 | 74.0539 | 7.2557 |  |  |  | 640 | 640 | 256 | 215.1642 | 255.2303 | 62.6466 |  |  |  | 631 | 640 | 285 | 87.0047 | 87.3964 | 10.2273 |  |  | 3.4383
| 640 | 640 | 384 | 73.1398 | 74.3138 | 11.568 |  |  |  | 640 | 640 | 384 | 226.8495 | 259.2868 | 125.1783 |  |  |  | 632 | 640 | 383 | 88.1352 | 87.8929 | 16.2872 |  |  | 3.6248
| 640 | 640 | 512 | 74.7937 | 74.8502 | 20.4668 |  |  |  | 640 | 640 | 512 | 244.3633 | 265.2209 | 218.934 |  |  |  | 634 | 640 | 492 | 90.7241 | 88.9442 | 26.2105 |  |  | 3.9699
| 640 | 640 | 768 | 83.9511 | 77.8203 | 69.7391 |  |  |  | 640 | 640 | 768 | 297.6201 | 282.9638 | 505.1894 |  |  |  | 642 | 639 | 720 | 100.2773 | 92.1253 | 80.8202 |  |  | 3.5511
| 640 | 640 | 896 | 94.8968 | 81.3704 | 128.6332 |  |  |  | 640 | 640 | 896 | 333.6308 | 295.0767 | 698.9324 |  |  |  | 647 | 639 | 837 | 111.2499 | 95.9177 | 136.303 |  |  | 3.7128
| 640 | 640 | 1023 | 114.5968 | 87.7598 | 234.6303 |  |  |  | 640 | 640 | 1023 | 374.4113 | 310.3304 | 909.3713 |  |  |  | 654 | 638 | 953 | 129.6763 | 101.864 | 239.6081 |  |  | 3.3241
| 640 | 768 | 0 | 85.7286 | 121.3353 | 9.691 |  |  |  | 640 | 768 | 0 | 234.3215 | 343.5979 | 28.8664 |  |  |  | 653 | 764 | 225 | 100.5531 | 135.0195 | 11.4589 |  |  | 2.9186
| 640 | 768 | 128 | 85.8082 | 121.3611 | 10.119 |  |  |  | 640 | 768 | 128 | 236.0208 | 345.1178 | 38.0856 |  |  |  | 653 | 764 | 240 | 100.6971 | 135.5055 | 11.8678 |  |  | 2.9405
| 640 | 768 | 256 | 86.1402 | 121.4688 | 11.9056 |  |  |  | 640 | 768 | 256 | 242.3076 | 347.5186 | 71.705 |  |  |  | 654 | 764 | 304 | 101.2667 | 136.0155 | 14.9664 |  |  | 2.822
| 640 | 768 | 384 | 86.9417 | 121.7287 | 16.2179 |  |  |  | 640 | 768 | 384 | 253.9101 | 351.4512 | 134.2427 |  |  |  | 655 | 763 | 396 | 102.3729 | 136.6171 | 21.0271 |  |  | 2.858
| 640 | 768 | 512 | 88.5956 | 122.2652 | 25.1167 |  |  |  | 640 | 768 | 512 | 271.2227 | 357.1485 | 227.7281 |  |  |  | 657 | 763 | 501 | 105.0153 | 137.7263 | 30.9728 |  |  | 3.0042
| 640 | 768 | 640 | 91.7888 | 123.3008 | 42.2981 |  |  |  | 640 | 768 | 640 | 294.8973 | 365.1028 | 354.2447 |  |  |  | 660 | 763 | 612 | 108.3986 | 138.9762 | 51.9292 |  |  | 3.2241
| 640 | 768 | 768 | 97.753 | 125.2353 | 74.389 |  |  |  | 640 | 768 | 768 | 324.5396 | 374.8808 | 514.0501 |  |  |  | 664 | 763 | 725 | 114.6988 | 141.1775 | 85.5931 |  |  | 3.2499
| 640 | 768 | 896 | 108.6987 | 128.7854 | 133.2831 |  |  |  | 640 | 768 | 896 | 360.5973 | 386.9797 | 707.8232 |  |  |  | 669 | 763 | 840 | 125.5093 | 144.8009 | 140.9679 |  |  | 2.8373
| 640 | 768 | 1023 | 128.3987 | 135.1748 | 239.2802 |  |  |  | 640 | 768 | 1023 | 401.1853 | 401.7169 | 918.4941 |  |  |  | 675 | 762 | 956 | 144.0029 | 150.907 | 244.22 |  |  | 2.5754
| 640 | 896 | 0 | 111.0583 | 208.3526 | 18.2247 |  |  |  | 640 | 896 | 0 | 267.9166 | 457.6488 | 40.0327 |  |  |  | 681 | 888 | 258 | 126.0484 | 222.2329 | 19.9647 |  |  | 1.9884
| 640 | 896 | 128 | 111.1378 | 208.3784 | 18.6527 |  |  |  | 640 | 896 | 128 | 269.4365 | 458.6612 | 49.1992 |  |  |  | 681 | 888 | 270 | 126.284 | 222.8532 | 20.3871 |  |  | 2.0138
| 640 | 896 | 256 | 111.4699 | 208.4861 | 20.4393 |  |  |  | 640 | 896 | 256 | 275.6318 | 460.8279 | 82.7558 |  |  |  | 681 | 888 | 326 | 126.8062 | 223.3946 | 23.494 |  |  | 1.8882
| 640 | 896 | 384 | 112.2713 | 208.746 | 24.7516 |  |  |  | 640 | 896 | 384 | 287.162 | 464.6059 | 145.1589 |  |  |  | 683 | 888 | 411 | 127.9759 | 224.0299 | 29.5551 |  |  | 1.8812
| 640 | 896 | 512 | 113.9252 | 209.2824 | 33.6504 |  |  |  | 640 | 896 | 512 | 304.5137 | 470.3179 | 238.6982 |  |  |  | 685 | 888 | 512 | 130.6387 | 225.2309 | 39.4944 |  |  | 1.992
| 640 | 896 | 640 | 117.1184 | 210.3181 | 50.8318 |  |  |  | 640 | 896 | 640 | 327.9796 | 477.9489 | 364.9291 |  |  |  | 687 | 888 | 620 | 133.9902 | 226.4334 | 60.4446 |  |  | 2.1316
| 640 | 896 | 768 | 123.0827 | 212.2525 | 82.9227 |  |  |  | 640 | 896 | 768 | 357.6251 | 487.6773 | 524.7321 |  |  |  | 691 | 887 | 732 | 140.2852 | 228.6597 | 94.0712 |  |  | 2.1577
| 640 | 896 | 896 | 134.0284 | 215.8026 | 141.8168 |  |  |  | 640 | 896 | 896 | 393.6764 | 499.6534 | 718.7255 |  |  |  | 696 | 887 | 846 | 151.1533 | 232.3819 | 149.3613 |  |  | 1.9336
| 640 | 896 | 1023 | 153.7283 | 222.1921 | 247.8139 |  |  |  | 640 | 896 | 1023 | 434.237 | 513.8403 | 929.4402 |  |  |  | 702 | 887 | 960 | 169.5864 | 238.4294 | 252.5915 |  |  | 1.7514
| 640 | 1023 | 0 | 156.6463 | 364.9655 | 33.5835 |  |  |  | 640 | 1023 | 0 | 307.5764 | 588.4645 | 52.6972 |  |  |  | 713 | 1012 | 291 | 168.9548 | 368.621 | 34.2265 |  |  | 1.3569
| 640 | 1023 | 128 | 156.7259 | 364.9913 | 34.0115 |  |  |  | 640 | 1023 | 128 | 308.8912 | 588.7747 | 61.8155 |  |  |  | 713 | 1012 | 301 | 169.0801 | 369.1107 | 34.6356 |  |  | 1.343
| 640 | 1023 | 256 | 157.0579 | 365.099 | 35.7981 |  |  |  | 640 | 1023 | 256 | 314.9373 | 590.6255 | 95.2816 |  |  |  | 713 | 1012 | 351 | 169.6111 | 369.4264 | 37.6981 |  |  | 1.2356
| 640 | 1023 | 384 | 157.8594 | 365.3589 | 40.1104 |  |  |  | 640 | 1023 | 384 | 326.4579 | 594.3166 | 157.6571 |  |  |  | 715 | 1012 | 429 | 170.6811 | 369.9787 | 43.7514 |  |  | 1.1811
| 640 | 1023 | 512 | 159.5132 | 365.8953 | 49.0092 |  |  |  | 640 | 1023 | 512 | 343.7422 | 599.8493 | 250.9316 |  |  |  | 716 | 1012 | 525 | 173.3019 | 371.0089 | 53.6646 |  |  | 1.2641
| 640 | 1023 | 640 | 162.7065 | 366.931 | 66.1906 |  |  |  | 640 | 1023 | 640 | 367.181 | 607.3829 | 377.0398 |  |  |  | 719 | 1012 | 629 | 176.6504 | 372.1839 | 74.5747 |  |  | 1.4056
| 640 | 1023 | 768 | 168.6707 | 368.8654 | 98.2815 |  |  |  | 640 | 1023 | 768 | 396.7329 | 616.8921 | 536.7261 |  |  |  | 723 | 1012 | 739 | 182.8823 | 374.3219 | 108.1267 |  |  | 1.4958
| 640 | 1023 | 896 | 179.6164 | 372.4155 | 157.1756 |  |  |  | 640 | 1023 | 896 | 432.643 | 628.4988 | 730.754 |  |  |  | 727 | 1011 | 852 | 193.7385 | 377.9398 | 163.4678 |  |  | 1.338
| 640 | 1023 | 1023 | 199.3164 | 378.805 | 263.1727 |  |  |  | 640 | 1023 | 1023 | 472.9744 | 641.6477 | 941.9814 |  |  |  | 733 | 1011 | 965 | 212.1441 | 383.982 | 266.5143 |  |  | 1.2475
| 768 | 0 | 128 | 114.9684 | 51.1034 | 1.0557 |  |  |  | 768 | 0 | 128 | 225.3696 | 100.3355 | 11.4728 |  |  |  | 705 | 215 | 154 | 126.8395 | 56.7156 | 2.0536 |  |  | 2.2821
| 768 | 0 | 256 | 115.3004 | 51.2111 | 2.8423 |  |  |  | 768 | 0 | 256 | 231.5978 | 102.3192 | 45.3782 |  |  |  | 705 | 215 | 253 | 127.2286 | 56.8152 | 5.2023 |  |  | 3.7425
| 768 | 0 | 384 | 116.1019 | 51.4711 | 7.1546 |  |  |  | 768 | 0 | 384 | 243.2745 | 106.0751 | 108.5252 |  |  |  | 706 | 214 | 364 | 128.2997 | 57.1478 | 11.3524 |  |  | 3.7842
| 768 | 0 | 512 | 117.7558 | 52.0075 | 16.0534 |  |  |  | 768 | 0 | 512 | 260.6994 | 111.6797 | 202.8015 |  |  |  | 708 | 213 | 479 | 131.5376 | 58.3582 | 21.3947 |  |  | 2.7515
| 768 | 0 | 640 | 120.949 | 53.0432 | 33.2348 |  |  |  | 768 | 0 | 640 | 284.1557 | 119.253 | 329.4215 |  |  |  | 711 | 212 | 595 | 134.444 | 59.1652 | 42.6214 |  |  | 2.6647
| 768 | 0 | 768 | 126.9132 | 54.9776 | 65.3257 |  |  |  | 768 | 0 | 768 | 313.8102 | 128.8428 | 489.371 |  |  |  | 715 | 210 | 713 | 140.7553 | 61.1997 | 76.6929 |  |  | 2.0602
| 768 | 0 | 896 | 137.8589 | 58.5277 | 124.2198 |  |  |  | 768 | 0 | 896 | 349.6206 | 140.4298 | 682.7169 |  |  |  | 719 | 208 | 831 | 152.1083 | 64.9876 | 132.6672 |  |  | 1.8299
| 768 | 0 | 1023 | 157.5589 | 64.9171 | 230.2169 |  |  |  | 768 | 0 | 1023 | 389.4342 | 153.6063 | 892.3237 |  |  |  | 725 | 205 | 948 | 169.9439 | 70.5854 | 236.6818 |  |  | 1.6442
| 768 | 128 | 0 | 115.0729 | 51.71 | 0.6897 |  |  |  | 768 | 128 | 0 | 226.3357 | 105.4776 | 2.7849 |  |  |  | 705 | 234 | 122 | 128.23 | 59.1152 | 1.8775 |  |  | 2.4456
| 768 | 128 | 128 | 115.1525 | 51.7358 | 1.1177 |  |  |  | 768 | 128 | 128 | 227.7164 | 105.9493 | 11.975 |  |  |  | 705 | 234 | 155 | 128.1701 | 59.0906 | 2.2577 |  |  | 2.3825
| 768 | 128 | 256 | 115.4845 | 51.8435 | 2.9043 |  |  |  | 768 | 128 | 256 | 233.9017 | 107.9539 | 45.7855 |  |  |  | 706 | 233 | 254 | 128.5681 | 59.2073 | 5.3981 |  |  | 3.4861
| 768 | 128 | 384 | 116.286 | 52.1035 | 7.2166 |  |  |  | 768 | 128 | 384 | 245.461 | 111.6735 | 108.585 |  |  |  | 707 | 233 | 364 | 129.6645 | 59.56 | 11.5427 |  |  | 3.5688
| 768 | 128 | 512 | 117.9398 | 52.6399 | 16.1154 |  |  |  | 768 | 128 | 512 | 262.9387 | 117.3217 | 202.7135 |  |  |  | 709 | 232 | 479 | 132.8933 | 60.7707 | 21.5497 |  |  | 2.7926
| 768 | 128 | 640 | 121.1331 | 53.6756 | 33.2969 |  |  |  | 768 | 128 | 640 | 286.4269 | 124.9146 | 329.2712 |  |  |  | 712 | 231 | 596 | 135.869 | 61.6188 | 42.7332 |  |  | 2.7845
| 768 | 128 | 768 | 127.0973 | 55.61 | 65.3877 |  |  |  | 768 | 128 | 768 | 316.0854 | 134.5279 | 489.1907 |  |  |  | 715 | 230 | 713 | 142.1551 | 63.6496 | 76.7028 |  |  | 2.3591
| 768 | 128 | 896 | 138.043 | 59.1601 | 124.2818 |  |  |  | 768 | 128 | 896 | 351.9391 | 146.1625 | 682.7056 |  |  |  | 720 | 228 | 831 | 153.4017 | 67.3981 | 132.4526 |  |  | 2.2495
| 768 | 128 | 1023 | 157.743 | 65.5495 | 230.2789 |  |  |  | 768 | 128 | 1023 | 391.8201 | 159.4567 | 892.4891 |  |  |  | 725 | 225 | 948 | 171.2528 | 73.0202 | 236.3151 |  |  | 2.0352
| 768 | 256 | 0 | 115.8413 | 54.3498 | 0.9486 |  |  |  | 768 | 256 | 0 | 232.1344 | 124.3944 | 4.6317 |  |  |  | 708 | 309 | 132 | 129.7357 | 63.5621 | 2.302 |  |  | 2.7105
| 768 | 256 | 128 | 115.9208 | 54.3756 | 1.3766 |  |  |  | 768 | 256 | 128 | 233.5628 | 125.1307 | 13.8488 |  |  |  | 708 | 309 | 162 | 129.7465 | 63.5926 | 2.6808 |  |  | 2.6672
| 768 | 256 | 256 | 116.2529 | 54.4832 | 3.1632 |  |  |  | 768 | 256 | 256 | 239.7016 | 127.1801 | 47.5885 |  |  |  | 709 | 309 | 257 | 130.1582 | 63.7311 | 5.8128 |  |  | 3.322
| 768 | 256 | 384 | 117.0544 | 54.7432 | 7.4755 |  |  |  | 768 | 256 | 384 | 251.3618 | 130.9925 | 110.4283 |  |  |  | 710 | 309 | 366 | 131.2279 | 64.0882 | 11.9585 |  |  | 3.4946
| 768 | 256 | 512 | 118.7082 | 55.2796 | 16.3743 |  |  |  | 768 | 256 | 512 | 268.8314 | 136.7157 | 204.4368 |  |  |  | 712 | 308 | 481 | 134.4456 | 65.2996 | 21.9705 |  |  | 3.0139
| 768 | 256 | 640 | 121.9015 | 56.3153 | 33.5557 |  |  |  | 768 | 256 | 640 | 292.3069 | 144.3239 | 330.9522 |  |  |  | 714 | 308 | 597 | 137.4432 | 66.1704 | 43.169 |  |  | 3.0708
| 768 | 256 | 768 | 127.8657 | 58.2497 | 65.6466 |  |  |  | 768 | 256 | 768 | 321.968 | 154.0186 | 490.7729 |  |  |  | 718 | 307 | 714 | 143.6389 | 68.1676 | 77.0588 |  |  | 2.7574
| 768 | 256 | 896 | 138.8114 | 61.7998 | 124.5407 |  |  |  | 768 | 256 | 896 | 357.769 | 165.6919 | 684.2404 |  |  |  | 723 | 305 | 831 | 155.023 | 71.9826 | 132.9372 |  |  | 2.7083
| 768 | 256 | 1023 | 158.5114 | 68.1892 | 230.5378 |  |  |  | 768 | 256 | 1023 | 397.8955 | 179.4488 | 894.4816 |  |  |  | 728 | 304 | 948 | 172.8634 | 77.6057 | 236.7402 |  |  | 2.4649
| 768 | 384 | 0 | 117.696 | 60.7213 | 1.5734 |  |  |  | 768 | 384 | 0 | 242.3092 | 158.9292 | 8.0245 |  |  |  | 714 | 412 | 150 | 132.1793 | 71.2468 | 3.0449 |  |  | 2.91
| 768 | 384 | 128 | 117.7755 | 60.7471 | 2.0014 |  |  |  | 768 | 384 | 128 | 243.901 | 160.1367 | 17.2602 |  |  |  | 714 | 412 | 176 | 132.1722 | 71.304 | 3.4344 |  |  | 2.8585
| 768 | 384 | 256 | 118.1076 | 60.8548 | 3.788 |  |  |  | 768 | 384 | 256 | 250.0855 | 162.2843 | 51.0053 |  |  |  | 715 | 412 | 264 | 132.6134 | 71.494 | 6.5675 |  |  | 3.2501
| 768 | 384 | 384 | 118.909 | 61.1148 | 8.1004 |  |  |  | 768 | 384 | 384 | 261.8388 | 166.3549 | 113.8931 |  |  |  | 716 | 412 | 370 | 133.6711 | 71.8567 | 12.721 |  |  | 3.5228
| 768 | 384 | 512 | 120.5629 | 61.6512 | 16.9991 |  |  |  | 768 | 384 | 512 | 279.2206 | 171.9746 | 207.7822 |  |  |  | 718 | 411 | 483 | 136.9642 | 73.1278 | 22.7249 |  |  | 3.2142
| 768 | 384 | 640 | 123.7562 | 62.6869 | 34.1806 |  |  |  | 768 | 384 | 640 | 302.6766 | 179.7392 | 334.1249 |  |  |  | 720 | 411 | 599 | 139.882 | 73.9751 | 43.8773 |  |  | 3.2972
| 768 | 384 | 768 | 129.7204 | 64.6213 | 66.2715 |  |  |  | 768 | 384 | 768 | 332.4008 | 189.5065 | 494.0437 |  |  |  | 724 | 410 | 715 | 146.184 | 76.0323 | 77.833 |  |  | 3.0324
| 768 | 384 | 896 | 140.6661 | 68.1714 | 125.1656 |  |  |  | 768 | 384 | 896 | 368.285 | 201.3705 | 687.5443 |  |  |  | 728 | 409 | 833 | 157.4035 | 79.7881 | 133.5544 |  |  | 2.9885
| 768 | 384 | 1023 | 160.3661 | 74.5608 | 231.1626 |  |  |  | 768 | 384 | 1023 | 408.6241 | 215.8829 | 898.0941 |  |  |  | 734 | 408 | 949 | 175.2762 | 85.4429 | 237.3437 |  |  | 2.7543
| 768 | 512 | 0 | 121.5232 | 73.8694 | 2.8629 |  |  |  | 768 | 512 | 0 | 257.6023 | 211.0356 | 13.1451 |  |  |  | 724 | 527 | 173 | 136.9718 | 87.1841 | 4.5948 |  |  | 3.3687
| 768 | 512 | 128 | 121.6028 | 73.8952 | 3.2909 |  |  |  | 768 | 512 | 128 | 259.3432 | 212.6627 | 22.4286 |  |  |  | 724 | 527 | 195 | 137.0118 | 87.3264 | 4.9901 |  |  | 3.4406
| 768 | 512 | 256 | 121.9348 | 74.0029 | 5.0775 |  |  |  | 768 | 512 | 256 | 265.5525 | 214.9951 | 56.1687 |  |  |  | 725 | 527 | 275 | 137.418 | 87.5744 | 8.1327 |  |  | 3.4802
| 768 | 512 | 384 | 122.7363 | 74.2629 | 9.3898 |  |  |  | 768 | 512 | 384 | 277.1951 | 218.9614 | 118.8679 |  |  |  | 726 | 526 | 377 | 138.535 | 88.014 | 14.287 |  |  | 3.6742
| 768 | 512 | 512 | 124.3902 | 74.7993 | 18.2886 |  |  |  | 768 | 512 | 512 | 294.6486 | 224.7855 | 212.7752 |  |  |  | 728 | 526 | 488 | 141.8317 | 89.3178 | 24.283 |  |  | 3.6591
| 768 | 512 | 640 | 127.5834 | 75.835 | 35.47 |  |  |  | 768 | 512 | 640 | 318.107 | 232.5439 | 339.1168 |  |  |  | 730 | 526 | 602 | 144.8147 | 90.2421 | 45.4757 |  |  | 3.8228
| 768 | 512 | 768 | 133.5476 | 77.7694 | 67.5609 |  |  |  | 768 | 512 | 768 | 347.9218 | 242.4988 | 499.0876 |  |  |  | 734 | 525 | 718 | 151.1203 | 92.3306 | 79.4309 |  |  | 3.6333
| 768 | 512 | 896 | 144.4933 | 81.3195 | 126.455 |  |  |  | 768 | 512 | 896 | 383.797 | 254.485 | 692.5288 |  |  |  | 738 | 525 | 835 | 162.3351 | 96.1087 | 135.1243 |  |  | 3.6042
| 768 | 512 | 1023 | 164.1933 | 87.7089 | 232.4521 |  |  |  | 768 | 512 | 1023 | 424.1752 | 269.4391 | 902.7468 |  |  |  | 743 | 524 | 951 | 180.2086 | 101.7929 | 238.8681 |  |  | 3.3505
| 768 | 640 | 0 | 128.9128 | 99.2554 | 5.3524 |  |  |  | 768 | 640 | 0 | 278.5932 | 282.8459 | 20.1928 |  |  |  | 738 | 646 | 201 | 144.474 | 112.4856 | 7.0631 |  |  | 2.7992
| 768 | 640 | 128 | 128.9923 | 99.2812 | 5.7804 |  |  |  | 768 | 640 | 128 | 280.3551 | 284.5582 | 29.4866 |  |  |  | 738 | 646 | 219 | 144.5144 | 112.7421 | 7.475 |  |  | 2.8537
| 768 | 640 | 256 | 129.3244 | 99.3889 | 7.567 |  |  |  | 768 | 640 | 256 | 286.643 | 287.0225 | 63.2388 |  |  |  | 739 | 646 | 290 | 145.0095 | 113.1323 | 10.6241 |  |  | 2.9801
| 768 | 640 | 384 | 130.1258 | 99.6488 | 11.8794 |  |  |  | 768 | 640 | 384 | 298.274 | 290.9753 | 125.9255 |  |  |  | 740 | 646 | 387 | 146.1323 | 113.6528 | 16.7899 |  |  | 3.2489
| 768 | 640 | 512 | 131.7797 | 100.1852 | 20.7781 |  |  |  | 768 | 640 | 512 | 315.7464 | 296.8358 | 219.7696 |  |  |  | 741 | 646 | 494 | 149.3786 | 114.9508 | 26.7755 |  |  | 3.2919
| 768 | 640 | 640 | 134.9729 | 101.2209 | 37.9596 |  |  |  | 768 | 640 | 640 | 339.2307 | 304.6441 | 346.1426 |  |  |  | 744 | 645 | 607 | 152.3965 | 115.937 | 47.9305 |  |  | 3.6783
| 768 | 640 | 768 | 140.9371 | 103.1553 | 70.0504 |  |  |  | 768 | 640 | 768 | 368.8785 | 314.4546 | 505.8477 |  |  |  | 747 | 645 | 722 | 158.7132 | 118.1209 | 81.8181 |  |  | 3.1796
| 768 | 640 | 896 | 151.8829 | 106.7054 | 128.9445 |  |  |  | 768 | 640 | 896 | 404.9153 | 326.6323 | 699.4259 |  |  |  | 752 | 645 | 837 | 169.9869 | 121.9508 | 137.5199 |  |  | 3.0908
| 768 | 640 | 1023 | 171.5828 | 113.0949 | 234.9416 |  |  |  | 768 | 640 | 1023 | 445.3304 | 341.7046 | 909.535 |  |  |  | 757 | 644 | 953 | 187.8395 | 127.6572 | 241.2834 |  |  | 2.8246
| 768 | 768 | 0 | 142.7147 | 146.6703 | 10.0023 |  |  |  | 768 | 768 | 0 | 305.6653 | 375.2719 | 29.2619 |  |  |  | 756 | 768 | 231 | 158.6881 | 160.8375 | 11.7761 |  |  | 2.2193
| 768 | 768 | 128 | 142.7942 | 146.6961 | 10.4303 |  |  |  | 768 | 768 | 128 | 307.313 | 376.7135 | 38.5153 |  |  |  | 756 | 768 | 246 | 158.7012 | 161.1529 | 12.1948 |  |  | 2.2097
| 768 | 768 | 256 | 143.1262 | 146.8038 | 12.2169 |  |  |  | 768 | 768 | 256 | 313.5575 | 379.0538 | 72.2188 |  |  |  | 757 | 768 | 309 | 159.3094 | 161.7732 | 15.367 |  |  | 2.2578
| 768 | 768 | 384 | 143.9277 | 147.0638 | 16.5293 |  |  |  | 768 | 768 | 384 | 325.206 | 383.0096 | 134.9265 |  |  |  | 758 | 768 | 399 | 160.472 | 162.3725 | 21.5191 |  |  | 2.4277
| 768 | 768 | 512 | 145.5816 | 147.6002 | 25.428 |  |  |  | 768 | 768 | 512 | 342.5498 | 388.7198 | 228.5749 |  |  |  | 760 | 768 | 503 | 163.8186 | 163.8517 | 31.5366 |  |  | 2.614
| 768 | 768 | 640 | 148.7748 | 148.6359 | 42.6095 |  |  |  | 768 | 768 | 640 | 366.1147 | 396.5675 | 354.9899 |  |  |  | 762 | 768 | 613 | 166.7735 | 164.8693 | 52.6981 |  |  | 3.0493
| 768 | 768 | 896 | 165.6847 | 154.1204 | 133.5945 |  |  |  | 768 | 768 | 896 | 431.743 | 418.4031 | 708.265 |  |  |  | 769 | 767 | 841 | 184.3685 | 170.9122 | 142.2165 |  |  | 2.5752
| 768 | 768 | 1023 | 185.3847 | 160.5098 | 239.5915 |  |  |  | 768 | 768 | 1023 | 472.0285 | 433.0494 | 918.7238 |  |  |  | 774 | 767 | 957 | 202.2568 | 176.7522 | 245.9512 |  |  | 2.256
| 768 | 896 | 0 | 168.0443 | 233.6876 | 18.536 |  |  |  | 768 | 896 | 0 | 339.1147 | 489.2106 | 40.4205 |  |  |  | 779 | 892 | 263 | 184.235 | 248.0294 | 20.2836 |  |  | 1.7822
| 768 | 896 | 128 | 168.1238 | 233.7134 | 18.964 |  |  |  | 768 | 896 | 128 | 340.5919 | 490.1525 | 49.6108 |  |  |  | 779 | 892 | 275 | 184.3776 | 248.5733 | 20.7148 |  |  | 1.7755
| 768 | 896 | 256 | 168.4559 | 233.8211 | 20.7506 |  |  |  | 768 | 896 | 256 | 346.8033 | 492.3485 | 83.2774 |  |  |  | 779 | 892 | 330 | 184.977 | 249.2168 | 23.8984 |  |  | 1.6554
| 768 | 896 | 384 | 169.2573 | 234.081 | 25.0629 |  |  |  | 768 | 896 | 384 | 358.4764 | 496.2898 | 145.9591 |  |  |  | 780 | 892 | 414 | 186.0963 | 249.7907 | 30.049 |  |  | 1.6784
| 768 | 896 | 512 | 170.9112 | 234.6174 | 33.9617 |  |  |  | 768 | 896 | 512 | 375.9454 | 502.0302 | 239.7658 |  |  |  | 782 | 892 | 514 | 189.4023 | 251.2292 | 40.0385 |  |  | 1.8383
| 768 | 896 | 640 | 174.1045 | 235.6531 | 51.1431 |  |  |  | 768 | 896 | 640 | 399.3032 | 509.6623 | 365.8994 |  |  |  | 784 | 891 | 621 | 192.3729 | 252.2679 | 61.1634 |  |  | 2.0601
| 768 | 896 | 768 | 180.0687 | 237.5875 | 83.234 |  |  |  | 768 | 896 | 768 | 429.0717 | 519.3976 | 525.7953 |  |  |  | 787 | 891 | 733 | 198.6638 | 254.4563 | 95.0168 |  |  | 2.1177
| 768 | 896 | 896 | 191.0144 | 241.1376 | 142.1281 |  |  |  | 768 | 896 | 896 | 465.0284 | 531.3372 | 719.4186 |  |  |  | 791 | 891 | 846 | 209.9677 | 258.3731 | 150.7119 |  |  | 1.8274
| 768 | 896 | 1023 | 210.7144 | 247.5271 | 248.1252 |  |  |  | 768 | 896 | 1023 | 505.1066 | 545.2293 | 929.6053 |  |  |  | 796 | 891 | 961 | 227.8459 | 264.2241 | 254.2899 |  |  | 1.6003
| 768 | 1023 | 0 | 213.6323 | 390.3005 | 33.8948 |  |  |  | 768 | 1023 | 0 | 378.3875 | 619.8504 | 53.0971 |  |  |  | 805 | 1015 | 296 | 227.2604 | 394.5178 | 34.5357 |  |  | 1.4598
| 768 | 1023 | 128 | 213.7119 | 390.3263 | 34.3228 |  |  |  | 768 | 1023 | 128 | 379.686 | 620.1381 | 62.2411 |  |  |  | 805 | 1015 | 306 | 227.4215 | 395.0202 | 34.9679 |  |  | 1.4407
| 768 | 1023 | 256 | 214.0439 | 390.434 | 36.1094 |  |  |  | 768 | 1023 | 256 | 385.8414 | 622.0646 | 95.8513 |  |  |  | 806 | 1015 | 354 | 227.8092 | 395.2173 | 38.1023 |  |  | 1.299
| 768 | 1023 | 384 | 214.8454 | 390.6939 | 40.4217 |  |  |  | 768 | 1023 | 384 | 397.3345 | 625.7102 | 158.3835 |  |  |  | 807 | 1015 | 431 | 228.9163 | 395.811 | 44.2553 |  |  | 1.2295
| 768 | 1023 | 512 | 216.4993 | 391.2303 | 49.3205 |  |  |  | 768 | 1023 | 512 | 414.6821 | 631.2958 | 251.9133 |  |  |  | 808 | 1015 | 527 | 232.2619 | 397.1468 | 54.2349 |  |  | 1.3719
| 768 | 1023 | 640 | 219.6925 | 392.266 | 66.502 |  |  |  | 768 | 1023 | 640 | 437.919 | 638.7403 | 377.7177 |  |  |  | 810 | 1015 | 631 | 235.1985 | 398.1779 | 75.3586 |  |  | 1.4908
| 768 | 1023 | 768 | 225.6567 | 394.2005 | 98.5928 |  |  |  | 768 | 1023 | 768 | 467.5768 | 648.2853 | 537.4464 |  |  |  | 813 | 1015 | 740 | 241.4585 | 400.2149 | 109.1938 |  |  | 1.6191
| 768 | 1023 | 896 | 236.6024 | 397.7506 | 157.4869 |  |  |  | 768 | 1023 | 896 | 503.4772 | 659.8652 | 731.325 |  |  |  | 817 | 1014 | 853 | 252.8005 | 404.189 | 164.8484 |  |  | 1.5008
| 768 | 1023 | 1023 | 256.3024 | 404.14 | 263.484 |  |  |  | 768 | 1023 | 1023 | 543.4023 | 672.8887 | 942.2529 |  |  |  | 822 | 1014 | 966 | 270.5135 | 409.7651 | 268.2429 |  |  | 1.4498
| 896 | 0 | 128 | 219.5507 | 97.599 | 1.6271 |  |  |  | 896 | 0 | 128 | 310.7747 | 138.2977 | 11.9886 |  |  |  | 822 | 251 | 168 | 232.3641 | 103.6514 | 2.6311 |  |  | 2.0934
| 896 | 0 | 256 | 219.8828 | 97.7067 | 3.4137 |  |  |  | 896 | 0 | 256 | 316.983 | 140.2753 | 46.0901 |  |  |  | 823 | 250 | 260 | 232.8097 | 103.7759 | 5.7997 |  |  | 3.192
| 896 | 0 | 384 | 220.6842 | 97.9666 | 7.726 |  |  |  | 896 | 0 | 384 | 328.7468 | 144.0625 | 109.5531 |  |  |  | 824 | 250 | 368 | 233.9188 | 104.1232 | 11.9772 |  |  | 3.52
| 896 | 0 | 512 | 222.3381 | 98.503 | 16.6248 |  |  |  | 896 | 0 | 512 | 346.2595 | 149.7044 | 204.1219 |  |  |  | 825 | 249 | 482 | 237.0628 | 105.2978 | 22.0726 |  |  | 2.818
| 896 | 0 | 640 | 225.5314 | 99.5387 | 33.8062 |  |  |  | 896 | 0 | 640 | 369.8252 | 157.3172 | 330.9592 |  |  |  | 827 | 248 | 597 | 240.0128 | 106.1197 | 43.4355 |  |  | 2.887
| 896 | 0 | 768 | 231.4956 | 101.4731 | 65.8971 |  |  |  | 896 | 0 | 768 | 399.3978 | 166.8689 | 490.619 |  |  |  | 830 | 247 | 714 | 246.3392 | 108.1555 | 77.6809 |  |  | 2.1113
| 896 | 0 | 896 | 242.4413 | 105.0232 | 124.7912 |  |  |  | 896 | 0 | 896 | 435.1367 | 178.44 | 683.6089 |  |  |  | 834 | 245 | 832 | 257.6606 | 111.9217 | 133.8802 |  |  | 1.476
| 896 | 0 | 1023 | 262.1413 | 111.4127 | 230.7883 |  |  |  | 896 | 0 | 1023 | 475.7765 | 191.9745 | 893.0246 |  |  |  | 838 | 243 | 949 | 275.6657 | 117.5919 | 238.0257 |  |  | 1.2547
| 896 | 128 | 0 | 219.6553 | 98.2056 | 1.2611 |  |  |  | 896 | 128 | 0 | 311.2926 | 143.2441 | 3.247 |  |  |  | 823 | 266 | 142 | 233.6819 | 106.0141 | 2.4541 |  |  | 2.2887
| 896 | 128 | 128 | 219.7348 | 98.2314 | 1.6891 |  |  |  | 896 | 128 | 128 | 312.7257 | 143.7336 | 12.4922 |  |  |  | 823 | 266 | 169 | 233.6519 | 106.0092 | 2.8313 |  |  | 2.1846
| 896 | 128 | 256 | 220.0669 | 98.3391 | 3.4757 |  |  |  | 896 | 128 | 256 | 318.929 | 145.7415 | 46.4629 |  |  |  | 823 | 266 | 261 | 234.0736 | 106.1412 | 5.9934 |  |  | 3.0682
| 896 | 128 | 384 | 220.8683 | 98.599 | 7.788 |  |  |  | 896 | 128 | 384 | 330.6358 | 149.5262 | 109.6733 |  |  |  | 824 | 265 | 368 | 235.1246 | 106.4651 | 12.1712 |  |  | 3.3712
| 896 | 128 | 512 | 222.5222 | 99.1354 | 16.6868 |  |  |  | 896 | 128 | 512 | 348.1628 | 155.1877 | 204.0967 |  |  |  | 826 | 265 | 482 | 238.2764 | 107.6465 | 22.2328 |  |  | 2.7662
| 896 | 128 | 640 | 225.7154 | 100.1711 | 33.8682 |  |  |  | 896 | 128 | 640 | 371.6011 | 162.7607 | 330.6227 |  |  |  | 828 | 264 | 598 | 241.211 | 108.4678 | 43.5334 |  |  | 2.8686
| 896 | 128 | 768 | 231.6797 | 102.1055 | 65.9591 |  |  |  | 896 | 128 | 768 | 401.2408 | 172.3547 | 490.3268 |  |  |  | 831 | 263 | 715 | 247.5363 | 110.5165 | 77.6605 |  |  | 2.2261
| 896 | 128 | 896 | 242.6254 | 105.6556 | 124.8532 |  |  |  | 896 | 128 | 896 | 437.0578 | 183.9922 | 683.5753 |  |  |  | 834 | 261 | 832 | 258.8706 | 114.2977 | 133.6709 |  |  | 1.7693
| 896 | 128 | 1023 | 262.3254 | 112.0451 | 230.8503 |  |  |  | 896 | 128 | 1023 | 477.7697 | 197.6525 | 893.2926 |  |  |  | 839 | 259 | 949 | 276.848 | 119.9668 | 237.7625 |  |  | 1.5597
| 896 | 256 | 0 | 220.4237 | 100.8453 | 1.52 |  |  |  | 896 | 256 | 0 | 316.8612 | 162.052 | 5.106 |  |  |  | 825 | 331 | 150 | 235.1023 | 110.4227 | 2.879 |  |  | 2.422
| 896 | 256 | 128 | 220.5032 | 100.8711 | 1.948 |  |  |  | 896 | 256 | 128 | 318.4165 | 162.8288 | 14.366 |  |  |  | 825 | 331 | 176 | 235.1084 | 110.4539 | 3.2635 |  |  | 2.3142
| 896 | 256 | 256 | 220.8353 | 100.9788 | 3.7346 |  |  |  | 896 | 256 | 256 | 324.6777 | 164.9314 | 48.3151 |  |  |  | 826 | 331 | 264 | 235.5296 | 110.5926 | 6.417 |  |  | 2.9504
| 896 | 256 | 384 | 221.6367 | 101.2387 | 8.0469 |  |  |  | 896 | 256 | 384 | 336.3775 | 168.7851 | 111.4515 |  |  |  | 826 | 331 | 370 | 236.6151 | 110.9661 | 12.5908 |  |  | 3.2493
| 896 | 256 | 512 | 223.2906 | 101.7751 | 16.9457 |  |  |  | 896 | 256 | 512 | 353.8689 | 174.4457 | 205.7455 |  |  |  | 828 | 331 | 483 | 239.7142 | 112.118 | 22.6451 |  |  | 2.7931
| 896 | 256 | 640 | 226.4838 | 102.8108 | 34.1271 |  |  |  | 896 | 256 | 640 | 377.3376 | 182.1114 | 332.2968 |  |  |  | 830 | 330 | 599 | 242.6549 | 112.957 | 43.916 |  |  | 2.9391
| 896 | 256 | 768 | 232.4481 | 104.7453 | 66.218 |  |  |  | 896 | 256 | 768 | 406.9754 | 191.73 | 491.9573 |  |  |  | 833 | 329 | 715 | 249.0043 | 115.0218 | 78.0193 |  |  | 2.4263
| 896 | 256 | 896 | 243.3938 | 108.2954 | 125.1121 |  |  |  | 896 | 256 | 896 | 442.8695 | 203.5092 | 685.258 |  |  |  | 837 | 328 | 833 | 260.3188 | 118.8085 | 134.0121 |  |  | 2.0822
| 896 | 256 | 1023 | 263.0937 | 114.6848 | 231.1092 |  |  |  | 896 | 256 | 1023 | 483.6514 | 217.5541 | 894.8308 |  |  |  | 841 | 327 | 949 | 278.2942 | 124.473 | 238.019 |  |  | 1.8665
| 896 | 384 | 0 | 222.2783 | 107.2169 | 2.1448 |  |  |  | 896 | 384 | 0 | 326.9731 | 196.4945 | 8.4863 |  |  |  | 830 | 427 | 165 | 237.5146 | 118.0903 | 3.6157 |  |  | 2.4058
| 896 | 384 | 128 | 222.3579 | 107.2427 | 2.5728 |  |  |  | 896 | 384 | 128 | 328.6196 | 197.6803 | 17.7872 |  |  |  | 830 | 427 | 188 | 237.4636 | 118.1246 | 4.0141 |  |  | 2.3057
| 896 | 384 | 256 | 222.6899 | 107.3504 | 4.3594 |  |  |  | 896 | 384 | 256 | 334.9714 | 200.0548 | 51.7451 |  |  |  | 830 | 427 | 271 | 237.9785 | 118.3513 | 7.1789 |  |  | 2.8056
| 896 | 384 | 384 | 223.4914 | 107.6103 | 8.6718 |  |  |  | 896 | 384 | 384 | 346.626 | 203.8781 | 114.8197 |  |  |  | 831 | 426 | 374 | 239.0372 | 118.7139 | 13.3425 |  |  | 3.1405
| 896 | 384 | 512 | 225.1453 | 108.1467 | 17.5705 |  |  |  | 896 | 384 | 512 | 364.1566 | 209.7256 | 209.0168 |  |  |  | 833 | 426 | 486 | 242.1658 | 119.9105 | 23.3912 |  |  | 2.8104
| 896 | 384 | 640 | 228.3385 | 109.1824 | 34.752 |  |  |  | 896 | 384 | 640 | 387.6863 | 217.3899 | 335.6221 |  |  |  | 835 | 426 | 601 | 245.0088 | 120.7129 | 44.6399 |  |  | 3.0005
| 896 | 384 | 768 | 234.3027 | 111.1168 | 66.8428 |  |  |  | 896 | 384 | 768 | 417.3031 | 227.1899 | 495.1677 |  |  |  | 838 | 425 | 717 | 251.3351 | 122.7861 | 78.7275 |  |  | 2.5384
| 896 | 384 | 896 | 245.2484 | 114.6669 | 125.7369 |  |  |  | 896 | 384 | 896 | 453.2122 | 239.0788 | 688.4728 |  |  |  | 841 | 424 | 834 | 262.6819 | 126.5907 | 134.7476 |  |  | 2.2321
| 896 | 384 | 1023 | 264.9484 | 121.0564 | 231.734 |  |  |  | 896 | 384 | 1023 | 494.2424 | 253.8497 | 898.1284 |  |  |  | 846 | 423 | 950 | 280.7583 | 132.3301 | 238.7373 |  |  | 2.0377
| 896 | 512 | 0 | 226.1056 | 120.365 | 3.4342 |  |  |  | 896 | 512 | 0 | 342.1198 | 248.4615 | 13.5906 |  |  |  | 838 | 537 | 186 | 242.2109 | 133.949 | 5.1671 |  |  | 2.4757
| 896 | 512 | 128 | 226.1851 | 120.3908 | 3.8622 |  |  |  | 896 | 512 | 128 | 343.8227 | 249.9823 | 22.9161 |  |  |  | 838 | 537 | 205 | 242.2517 | 134.1067 | 5.5701 |  |  | 2.4998
| 896 | 512 | 256 | 226.5172 | 120.4985 | 5.6488 |  |  |  | 896 | 512 | 256 | 350.2703 | 252.5451 | 56.8654 |  |  |  | 838 | 537 | 282 | 242.7484 | 134.4007 | 8.7373 |  |  | 2.6833
| 896 | 512 | 384 | 227.3187 | 120.7584 | 9.9612 |  |  |  | 896 | 512 | 384 | 361.961 | 256.5008 | 119.8764 |  |  |  | 839 | 537 | 381 | 243.8906 | 134.8623 | 14.9105 |  |  | 2.9699
| 896 | 512 | 512 | 228.9725 | 121.2948 | 18.8599 |  |  |  | 896 | 512 | 512 | 379.5308 | 262.404 | 214.111 |  |  |  | 841 | 537 | 491 | 247.0195 | 136.0787 | 24.9591 |  |  | 2.8528
| 896 | 512 | 640 | 232.1658 | 122.3305 | 36.0414 |  |  |  | 896 | 512 | 640 | 403.0369 | 270.1924 | 340.5475 |  |  |  | 843 | 536 | 604 | 249.9001 | 136.9447 | 46.2199 |  |  | 3.1177
| 896 | 512 | 768 | 238.13 | 124.2649 | 68.1323 |  |  |  | 896 | 512 | 768 | 432.6974 | 280.0103 | 500.1754 |  |  |  | 845 | 536 | 719 | 256.2733 | 139.0691 | 80.3302 |  |  | 2.7891
| 896 | 512 | 896 | 249.0757 | 127.815 | 127.0264 |  |  |  | 896 | 512 | 896 | 468.7035 | 292.1711 | 693.4569 |  |  |  | 849 | 535 | 836 | 267.5518 | 142.8652 | 136.2163 |  |  | 2.5544
| 896 | 512 | 1023 | 268.7757 | 134.2045 | 233.0234 |  |  |  | 896 | 512 | 1023 | 509.7889 | 307.4256 | 903.0956 |  |  |  | 853 | 535 | 952 | 285.6505 | 148.6651 | 240.2586 |  |  | 2.3826
| 896 | 640 | 0 | 233.4951 | 145.7509 | 5.9238 |  |  |  | 896 | 640 | 0 | 363.117 | 320.2977 | 20.6538 |  |  |  | 849 | 654 | 211 | 249.7011 | 159.2405 | 7.6289 |  |  | 2.0065
| 896 | 640 | 128 | 233.5747 | 145.7767 | 6.3518 |  |  |  | 896 | 640 | 128 | 364.876 | 321.9741 | 29.9821 |  |  |  | 849 | 654 | 228 | 249.774 | 159.5147 | 8.0362 |  |  | 2.0608
| 896 | 640 | 256 | 233.9067 | 145.8844 | 8.1384 |  |  |  | 896 | 640 | 256 | 371.2378 | 324.4443 | 63.9152 |  |  |  | 849 | 654 | 296 | 250.2554 | 159.8942 | 11.2185 |  |  | 2.1927
| 896 | 640 | 384 | 234.7082 | 146.1444 | 12.4507 |  |  |  | 896 | 640 | 384 | 382.9346 | 328.4398 | 126.9084 |  |  |  | 850 | 654 | 390 | 251.3853 | 160.4281 | 17.3903 |  |  | 2.5275
| 896 | 640 | 512 | 236.3621 | 146.6808 | 21.3495 |  |  |  | 896 | 640 | 512 | 400.4718 | 334.3002 | 221.0231 |  |  |  | 852 | 653 | 497 | 254.6208 | 161.7602 | 27.4537 |  |  | 2.5124
| 896 | 640 | 640 | 239.5553 | 147.7165 | 38.5309 |  |  |  | 896 | 640 | 640 | 424.0285 | 342.174 | 347.5176 |  |  |  | 854 | 653 | 609 | 257.4912 | 162.6315 | 48.7033 |  |  | 2.9857
| 896 | 640 | 768 | 245.5195 | 149.6509 | 70.6218 |  |  |  | 896 | 640 | 768 | 453.7101 | 352.0538 | 507.1366 |  |  |  | 857 | 653 | 723 | 263.7869 | 164.7894 | 82.7077 |  |  | 2.5375
| 896 | 640 | 896 | 256.4652 | 153.201 | 129.5159 |  |  |  | 896 | 640 | 896 | 489.6543 | 364.1703 | 700.2996 |  |  |  | 860 | 652 | 839 | 275.1867 | 168.6508 | 138.6573 |  |  | 2.181
| 896 | 640 | 1023 | 276.1652 | 159.5904 | 235.513 |  |  |  | 896 | 640 | 1023 | 530.7812 | 379.5491 | 909.9 |  |  |  | 864 | 652 | 954 | 293.1556 | 174.4587 | 242.5389 |  |  | 2.0775
| 896 | 768 | 0 | 247.297 | 193.1659 | 10.5737 |  |  |  | 896 | 768 | 0 | 390.0204 | 412.5925 | 29.7073 |  |  |  | 864 | 774 | 240 | 263.8529 | 207.4643 | 12.338 |  |  | 1.5874
| 896 | 768 | 128 | 247.3766 | 193.1917 | 11.0017 |  |  |  | 896 | 768 | 128 | 391.7316 | 414.0397 | 39.0091 |  |  |  | 864 | 774 | 253 | 263.9459 | 207.9474 | 12.7671 |  |  | 1.6551
| 896 | 768 | 256 | 247.7086 | 193.2994 | 12.7883 |  |  |  | 896 | 768 | 256 | 398.0833 | 416.476 | 72.9174 |  |  |  | 864 | 774 | 314 | 264.559 | 208.5162 | 15.961 |  |  | 1.7474
| 896 | 768 | 384 | 248.5101 | 193.5593 | 17.1007 |  |  |  | 896 | 768 | 384 | 409.785 | 420.4266 | 135.9128 |  |  |  | 865 | 774 | 403 | 265.6602 | 209.0991 | 22.148 |  |  | 1.9907
| 896 | 768 | 512 | 250.164 | 194.0957 | 25.9994 |  |  |  | 896 | 768 | 512 | 427.2566 | 426.241 | 229.9469 |  |  |  | 867 | 774 | 506 | 268.8875 | 210.4675 | 32.1951 |  |  | 2.0828
| 896 | 768 | 640 | 253.3572 | 195.1314 | 43.1809 |  |  |  | 896 | 768 | 640 | 450.7137 | 433.9515 | 356.1981 |  |  |  | 869 | 774 | 615 | 271.7569 | 211.4216 | 53.4319 |  |  | 2.7177
| 896 | 768 | 768 | 259.3214 | 197.0658 | 75.2717 |  |  |  | 896 | 768 | 768 | 480.5027 | 443.9096 | 516.0001 |  |  |  | 871 | 774 | 728 | 278.1219 | 213.6265 | 87.475 |  |  | 2.5232
| 896 | 768 | 896 | 270.2671 | 200.6159 | 134.1658 |  |  |  | 896 | 768 | 896 | 516.4327 | 455.9426 | 709.181 |  |  |  | 875 | 773 | 843 | 289.5112 | 217.5786 | 143.3859 |  |  | 1.8277
| 896 | 768 | 1023 | 289.9671 | 207.0054 | 240.1629 |  |  |  | 896 | 768 | 1023 | 557.6682 | 471.157 | 919.0707 |  |  |  | 879 | 773 | 958 | 307.5385 | 223.4761 | 247.2413 |  |  | 1.8161
| 896 | 896 | 0 | 272.6267 | 280.1831 | 19.1074 |  |  |  | 896 | 896 | 0 | 423.4835 | 526.7304 | 40.8678 |  |  |  | 882 | 896 | 270 | 289.4026 | 294.7465 | 20.8426 |  |  | 1.2862
| 896 | 896 | 128 | 272.7062 | 280.2089 | 19.5354 |  |  |  | 896 | 896 | 128 | 424.9973 | 527.6167 | 50.183 |  |  |  | 883 | 896 | 282 | 289.4968 | 295.2173 | 21.2718 |  |  | 1.2699
| 896 | 896 | 256 | 273.0383 | 280.3166 | 21.322 |  |  |  | 896 | 896 | 256 | 431.3264 | 529.9085 | 84.0151 |  |  |  | 883 | 896 | 335 | 290.0922 | 295.8457 | 24.4769 |  |  | 1.2831
| 896 | 896 | 384 | 273.8397 | 280.5766 | 25.6343 |  |  |  | 896 | 896 | 384 | 442.9634 | 533.7065 | 146.9397 |  |  |  | 884 | 896 | 417 | 291.2766 | 296.5194 | 30.6696 |  |  | 1.4225
| 896 | 896 | 512 | 275.4936 | 281.113 | 34.5331 |  |  |  | 896 | 896 | 512 | 460.4326 | 539.4455 | 240.9852 |  |  |  | 885 | 896 | 516 | 294.4207 | 297.8449 | 40.6997 |  |  | 1.5526
| 896 | 896 | 640 | 278.6868 | 282.1487 | 51.7145 |  |  |  | 896 | 896 | 640 | 483.969 | 547.1811 | 367.3961 |  |  |  | 887 | 896 | 623 | 297.356 | 298.8392 | 61.9413 |  |  | 1.9105
| 896 | 896 | 768 | 284.651 | 284.0831 | 83.8054 |  |  |  | 896 | 896 | 768 | 513.5415 | 556.8212 | 526.9729 |  |  |  | 890 | 896 | 734 | 303.8016 | 301.1828 | 96.0163 |  |  | 2.0566
| 896 | 896 | 1023 | 315.2967 | 294.0226 | 248.6966 |  |  |  | 896 | 896 | 1023 | 590.3254 | 582.9637 | 930.2742 |  |  |  | 897 | 895 | 962 | 333.0418 | 310.858 | 255.5409 |  |  | 1.4059
| 896 | 1023 | 0 | 318.2147 | 436.796 | 34.4662 |  |  |  | 896 | 1023 | 0 | 461.9516 | 656.9003 | 53.5465 |  |  |  | 905 | 1019 | 301 | 332.2888 | 441.1634 | 35.0953 |  |  | 1.5838
| 896 | 1023 | 128 | 318.2943 | 436.8218 | 34.8942 |  |  |  | 896 | 1023 | 128 | 463.3906 | 657.259 | 62.7439 |  |  |  | 905 | 1019 | 311 | 332.3895 | 441.4891 | 35.5106 |  |  | 1.5604
| 896 | 1023 | 256 | 318.6263 | 436.9295 | 36.6808 |  |  |  | 896 | 1023 | 256 | 469.5392 | 659.1579 | 96.5185 |  |  |  | 905 | 1019 | 359 | 332.8635 | 441.9123 | 38.691 |  |  | 1.3951
| 896 | 1023 | 384 | 319.4278 | 437.1895 | 40.9931 |  |  |  | 896 | 1023 | 384 | 481.0654 | 662.8163 | 159.2254 |  |  |  | 906 | 1019 | 435 | 334.035 | 442.4267 | 44.8592 |  |  | 1.3191
| 896 | 1023 | 512 | 321.0816 | 437.7259 | 49.8919 |  |  |  | 896 | 1023 | 512 | 498.5003 | 668.4108 | 253.0191 |  |  |  | 907 | 1019 | 529 | 337.0912 | 443.6952 | 54.8771 |  |  | 1.4284
| 896 | 1023 | 640 | 324.2749 | 438.7616 | 67.0733 |  |  |  | 896 | 1023 | 640 | 521.8447 | 675.9142 | 379.0971 |  |  |  | 909 | 1019 | 633 | 340.0288 | 444.5867 | 76.0729 |  |  | 1.5467
| 896 | 1023 | 768 | 330.2391 | 440.696 | 99.1642 |  |  |  | 896 | 1023 | 768 | 551.4323 | 685.4551 | 538.5817 |  |  |  | 911 | 1019 | 742 | 346.2903 | 446.6629 | 110.0529 |  |  | 1.7079
| 896 | 1023 | 896 | 341.1848 | 444.2461 | 158.0583 |  |  |  | 896 | 1023 | 896 | 587.3296 | 697.0463 | 732.196 |  |  |  | 915 | 1018 | 854 | 357.6519 | 450.6168 | 165.8962 |  |  | 1.6403
| 896 | 1023 | 1023 | 360.8848 | 450.6355 | 264.0554 |  |  |  | 896 | 1023 | 1023 | 627.952 | 710.3738 | 942.353 |  |  |  | 919 | 1018 | 967 | 375.6599 | 456.4631 | 269.5781 |  |  | 1.7172
| 1023 | 0 | 128 | 407.7772 | 181.2812 | 2.6554 |  |  |  | 1023 | 0 | 128 | 403.0744 | 179.2829 | 13.1789 |  |  |  | 939 | 286 | 184 | 409.2323 | 182.2748 | 3.5643 |  |  | 1.3006
| 1023 | 0 | 256 | 408.1092 | 181.3889 | 4.442 |  |  |  | 1023 | 0 | 256 | 409.7312 | 181.4237 | 48.59 |  |  |  | 940 | 286 | 269 | 409.9203 | 182.5049 | 6.8719 |  |  | 2.5449
| 1023 | 0 | 384 | 408.9107 | 181.6489 | 8.7544 |  |  |  | 1023 | 0 | 384 | 421.6251 | 185.2362 | 113.439 |  |  |  | 940 | 286 | 373 | 410.9795 | 182.8274 | 13.3691 |  |  | 3.2991
| 1023 | 0 | 512 | 410.5646 | 182.1853 | 17.6531 |  |  |  | 1023 | 0 | 512 | 439.7528 | 191.1052 | 210.3905 |  |  |  | 941 | 285 | 485 | 414.6714 | 184.228 | 23.8731 |  |  | 2.9768
| 1023 | 0 | 640 | 413.7578 | 183.221 | 34.8346 |  |  |  | 1023 | 0 | 640 | 463.3937 | 198.7221 | 338.2167 |  |  |  | 943 | 284 | 600 | 417.7199 | 185.0794 | 46.0319 |  |  | 3.4546
| 1023 | 0 | 768 | 419.722 | 185.1554 | 66.9255 |  |  |  | 1023 | 0 | 768 | 493.1123 | 208.3302 | 498.219 |  |  |  | 946 | 283 | 716 | 424.2751 | 187.1979 | 81.5054 |  |  | 2.7328
| 1023 | 0 | 896 | 430.6677 | 188.7055 | 125.8196 |  |  |  | 1023 | 0 | 896 | 528.5823 | 219.82 | 689.3861 |  |  |  | 949 | 282 | 833 | 436.0442 | 191.1245 | 139.1366 |  |  | 1.4201
| 1023 | 0 | 1023 | 450.3677 | 195.0949 | 231.8166 |  |  |  | 1023 | 0 | 1023 | 569.0116 | 233.3068 | 897.7429 |  |  |  | 952 | 280 | 950 | 453.9001 | 196.704 | 244.3158 |  |  | 0.803
| 1023 | 128 | 0 | 407.8817 | 181.8878 | 2.2895 |  |  |  | 1023 | 128 | 0 | 402.913 | 183.921 | 3.7131 |  |  |  | 939 | 299 | 161 | 409.7646 | 184.2965 | 3.3364 |  |  | 1.3606
| 1023 | 128 | 128 | 407.9613 | 181.9136 | 2.7175 |  |  |  | 1023 | 128 | 128 | 404.5546 | 184.5036 | 13.6664 |  |  |  | 940 | 299 | 185 | 409.8741 | 184.3379 | 3.7609 |  |  | 1.2221
| 1023 | 128 | 256 | 408.2933 | 182.0213 | 4.5041 |  |  |  | 1023 | 128 | 256 | 411.1577 | 186.6478 | 48.9519 |  |  |  | 940 | 299 | 269 | 410.387 | 184.5069 | 7.0662 |  |  | 2.3905
| 1023 | 128 | 384 | 409.0948 | 182.2813 | 8.8164 |  |  |  | 1023 | 128 | 384 | 423.1066 | 190.5033 | 113.5631 |  |  |  | 941 | 298 | 373 | 411.5446 | 184.8843 | 13.5568 |  |  | 3.1142
| 1023 | 128 | 512 | 410.7486 | 182.8177 | 17.7152 |  |  |  | 1023 | 128 | 512 | 441.0547 | 196.304 | 210.3714 |  |  |  | 942 | 298 | 486 | 415.2245 | 186.2822 | 24.0276 |  |  | 2.7957
| 1023 | 128 | 640 | 413.9419 | 183.8534 | 34.8966 |  |  |  | 1023 | 128 | 640 | 464.8283 | 204.0038 | 337.9495 |  |  |  | 944 | 297 | 600 | 418.2758 | 187.1543 | 46.1374 |  |  | 3.2951
| 1023 | 128 | 768 | 419.9061 | 185.7878 | 66.9875 |  |  |  | 1023 | 128 | 768 | 494.4167 | 213.5719 | 497.9893 |  |  |  | 946 | 296 | 716 | 424.8219 | 189.2777 | 81.5288 |  |  | 2.6221
| 1023 | 128 | 896 | 430.8518 | 189.3379 | 125.8816 |  |  |  | 1023 | 128 | 896 | 530.0307 | 225.1522 | 689.3465 |  |  |  | 949 | 295 | 833 | 436.5655 | 193.1877 | 139.0959 |  |  | 1.3799
| 1023 | 128 | 1023 | 450.5518 | 195.7273 | 231.8787 |  |  |  | 1023 | 128 | 1023 | 570.5097 | 238.7844 | 898.0408 |  |  |  | 953 | 293 | 950 | 454.3441 | 198.7381 | 244.1211 |  |  | 0.8144
| 1023 | 256 | 0 | 408.6501 | 184.5276 | 2.5483 |  |  |  | 1023 | 256 | 0 | 408.2594 | 202.6021 | 5.5488 |  |  |  | 941 | 356 | 168 | 411.0862 | 188.6462 | 3.7519 |  |  | 1.2484
| 1023 | 256 | 128 | 408.7296 | 184.5534 | 2.9763 |  |  |  | 1023 | 256 | 128 | 410.1024 | 203.476 | 15.5316 |  |  |  | 941 | 356 | 190 | 411.0266 | 188.6527 | 4.19 |  |  | 1.1373
| 1023 | 256 | 256 | 409.0617 | 184.6611 | 4.7629 |  |  |  | 1023 | 256 | 256 | 416.6407 | 205.6823 | 50.7972 |  |  |  | 942 | 356 | 273 | 411.6726 | 188.8844 | 7.4855 |  |  | 2.1797
| 1023 | 256 | 384 | 409.8632 | 184.921 | 9.0753 |  |  |  | 1023 | 256 | 384 | 428.6125 | 209.5556 | 115.22 |  |  |  | 942 | 356 | 375 | 412.8878 | 189.2953 | 13.9858 |  |  | 2.8948
| 1023 | 256 | 512 | 411.517 | 185.4574 | 17.974 |  |  |  | 1023 | 256 | 512 | 446.542 | 215.4359 | 212.0693 |  |  |  | 944 | 355 | 487 | 416.478 | 190.6617 | 24.4569 |  |  | 2.6213
| 1023 | 256 | 640 | 414.7103 | 186.4931 | 35.1555 |  |  |  | 1023 | 256 | 640 | 470.3098 | 223.1328 | 339.526 |  |  |  | 945 | 355 | 601 | 419.5322 | 191.5666 | 46.537 |  |  | 3.1554
| 1023 | 256 | 768 | 420.6745 | 188.4275 | 67.2464 |  |  |  | 1023 | 256 | 768 | 499.9445 | 232.8024 | 499.5078 |  |  |  | 948 | 354 | 717 | 426.0809 | 193.6843 | 81.8444 |  |  | 2.5451
| 1023 | 256 | 896 | 431.6202 | 191.9776 | 126.1405 |  |  |  | 1023 | 256 | 896 | 535.519 | 244.4648 | 690.938 |  |  |  | 951 | 353 | 834 | 437.7792 | 197.5856 | 139.2203 |  |  | 1.3809
| 1023 | 256 | 1023 | 451.3202 | 198.3671 | 232.1375 |  |  |  | 1023 | 256 | 1023 | 576.2303 | 258.6976 | 899.8146 |  |  |  | 955 | 352 | 951 | 455.5631 | 203.1306 | 244.2378 |  |  | 0.9004
| 1023 | 384 | 0 | 410.5048 | 190.8991 | 3.1732 |  |  |  | 1023 | 384 | 0 | 418.1248 | 236.8303 | 8.9281 |  |  |  | 945 | 444 | 181 | 413.1663 | 196.1408 | 4.486 |  |  | 1.0971
| 1023 | 384 | 128 | 410.5843 | 190.9249 | 3.6012 |  |  |  | 1023 | 384 | 128 | 420.222 | 238.2225 | 18.9403 |  |  |  | 945 | 444 | 201 | 413.2935 | 196.2486 | 4.932 |  |  | 1.0332
| 1023 | 384 | 256 | 410.9164 | 191.0326 | 5.3878 |  |  |  | 1023 | 384 | 256 | 426.6743 | 240.4865 | 54.1718 |  |  |  | 946 | 444 | 279 | 413.8595 | 196.5013 | 8.223 |  |  | 1.9432
| 1023 | 384 | 384 | 411.7178 | 191.2926 | 9.7001 |  |  |  | 1023 | 384 | 384 | 438.7437 | 244.5761 | 118.5843 |  |  |  | 946 | 444 | 379 | 415.0038 | 196.8858 | 14.7187 |  |  | 2.6778
| 1023 | 384 | 512 | 413.3717 | 191.829 | 18.5989 |  |  |  | 1023 | 384 | 512 | 456.7032 | 250.4659 | 215.3194 |  |  |  | 948 | 443 | 490 | 418.688 | 198.3368 | 25.1774 |  |  | 2.4758
| 1023 | 384 | 640 | 416.565 | 192.8647 | 35.7803 |  |  |  | 1023 | 384 | 640 | 480.4369 | 258.2851 | 342.8405 |  |  |  | 949 | 443 | 603 | 421.7525 | 199.269 | 47.2666 |  |  | 3.0812
| 1023 | 384 | 768 | 422.5292 | 194.7991 | 67.8712 |  |  |  | 1023 | 384 | 768 | 510.1846 | 268.0828 | 502.8502 |  |  |  | 952 | 442 | 719 | 428.3072 | 201.4043 | 82.5567 |  |  | 2.5396
| 1023 | 384 | 896 | 433.4749 | 198.3492 | 126.7653 |  |  |  | 1023 | 384 | 896 | 545.7592 | 279.9064 | 694.2582 |  |  |  | 955 | 442 | 835 | 440.0115 | 205.3045 | 140.0208 |  |  | 1.4435
| 1023 | 384 | 1023 | 453.1749 | 204.7386 | 232.7624 |  |  |  | 1023 | 384 | 1023 | 586.713 | 294.9745 | 903.194 |  |  |  | 958 | 441 | 952 | 457.7766 | 210.8615 | 244.8831 |  |  | 1.0024
| 1023 | 512 | 0 | 414.332 | 204.0472 | 4.4626 |  |  |  | 1023 | 512 | 0 | 433.2253 | 288.6923 | 14.0225 |  |  |  | 952 | 549 | 199 | 417.8176 | 211.9534 | 6.0393 |  |  | 1.1104
| 1023 | 512 | 128 | 414.4116 | 204.073 | 4.8906 |  |  |  | 1023 | 512 | 128 | 435.3084 | 290.3634 | 24.0541 |  |  |  | 952 | 549 | 217 | 417.936 | 212.1308 | 6.4863 |  |  | 1.1121
| 1023 | 512 | 256 | 414.7436 | 204.1807 | 6.6772 |  |  |  | 1023 | 512 | 256 | 441.9497 | 292.83 | 59.2663 |  |  |  | 952 | 549 | 289 | 418.4627 | 212.4355 | 9.7932 |  |  | 1.6304
| 1023 | 512 | 384 | 415.5451 | 204.4407 | 10.9895 |  |  |  | 1023 | 512 | 384 | 453.9079 | 296.9995 | 123.7933 |  |  |  | 953 | 549 | 386 | 419.7383 | 212.9214 | 16.2863 |  |  | 2.2957
| 1023 | 512 | 512 | 417.199 | 204.9771 | 19.8883 |  |  |  | 1023 | 512 | 512 | 471.9643 | 302.9397 | 220.3144 |  |  |  | 954 | 549 | 494 | 423.3285 | 214.3734 | 26.7411 |  |  | 2.227
| 1023 | 512 | 640 | 420.3922 | 206.0128 | 37.0697 |  |  |  | 1023 | 512 | 640 | 495.5856 | 310.8377 | 347.7671 |  |  |  | 956 | 549 | 606 | 426.4179 | 215.4138 | 48.8033 |  |  | 2.9161
| 1023 | 512 | 768 | 426.3564 | 207.9472 | 69.1606 |  |  |  | 1023 | 512 | 768 | 525.4457 | 320.7236 | 507.7707 |  |  |  | 958 | 548 | 721 | 432.9508 | 217.5589 | 84.0527 |  |  | 2.5391
| 1023 | 512 | 896 | 437.3021 | 211.4973 | 128.0547 |  |  |  | 1023 | 512 | 896 | 561.1681 | 332.7837 | 699.2845 |  |  |  | 961 | 548 | 837 | 444.6707 | 221.4451 | 141.4023 |  |  | 1.5916
| 1023 | 512 | 1023 | 457.0021 | 217.8867 | 234.0518 |  |  |  | 1023 | 512 | 1023 | 602.1743 | 348.4196 | 908.2127 |  |  |  | 965 | 547 | 953 | 462.4318 | 227.0157 | 246.3335 |  |  | 1.2647
| 1023 | 640 | 0 | 421.7216 | 229.4332 | 6.9522 |  |  |  | 1023 | 640 | 0 | 454.0232 | 360.2078 | 21.0556 |  |  |  | 961 | 663 | 223 | 425.0808 | 237.0433 | 8.4892 |  |  | 0.9681
| 1023 | 640 | 128 | 421.8011 | 229.459 | 7.3802 |  |  |  | 1023 | 640 | 128 | 456.1087 | 362.074 | 31.1131 |  |  |  | 961 | 663 | 238 | 425.1871 | 237.3857 | 8.9513 |  |  | 1.0197
| 1023 | 640 | 256 | 422.1332 | 229.5667 | 9.1668 |  |  |  | 1023 | 640 | 256 | 462.7534 | 364.6177 | 66.3156 |  |  |  | 962 | 663 | 303 | 425.8562 | 237.7966 | 12.2657 |  |  | 1.3073
| 1023 | 640 | 384 | 422.9346 | 229.8266 | 13.4791 |  |  |  | 1023 | 640 | 384 | 474.6903 | 368.6341 | 130.6135 |  |  |  | 962 | 663 | 395 | 427.0627 | 238.3549 | 18.7697 |  |  | 1.9668
| 1023 | 640 | 512 | 424.5885 | 230.363 | 22.3779 |  |  |  | 1023 | 640 | 512 | 492.6975 | 374.6959 | 227.2088 |  |  |  | 963 | 663 | 500 | 430.7358 | 239.9032 | 29.2218 |  |  | 2.045
| 1023 | 640 | 640 | 427.7817 | 231.3987 | 39.5593 |  |  |  | 1023 | 640 | 640 | 516.43 | 382.476 | 354.4994 |  |  |  | 965 | 662 | 611 | 433.8552 | 241.0559 | 51.2925 |  |  | 2.8966
| 1023 | 640 | 768 | 433.746 | 233.3331 | 71.6502 |  |  |  | 1023 | 640 | 768 | 546.3717 | 392.5573 | 514.6516 |  |  |  | 967 | 662 | 725 | 440.4178 | 243.2517 | 86.5959 |  |  | 2.6575
| 1023 | 640 | 896 | 444.6917 | 236.8832 | 130.5443 |  |  |  | 1023 | 640 | 896 | 581.9978 | 404.7358 | 706.2121 |  |  |  | 970 | 662 | 840 | 452.0993 | 247.1107 | 143.8911 |  |  | 1.6104
| 1023 | 640 | 1023 | 464.3916 | 243.2727 | 236.5414 |  |  |  | 1023 | 640 | 1023 | 622.9569 | 420.1554 | 915.0314 |  |  |  | 974 | 661 | 956 | 469.9203 | 252.7222 | 248.7687 |  |  | 1.2534
| 1023 | 768 | 0 | 435.5235 | 276.8481 | 11.6021 |  |  |  | 1023 | 768 | 0 | 480.9132 | 452.6268 | 30.1571 |  |  |  | 974 | 781 | 249 | 438.9833 | 285.0767 | 13.1798 |  |  | 1.0714
| 1023 | 768 | 128 | 435.603 | 276.8739 | 12.0301 |  |  |  | 1023 | 768 | 128 | 482.9516 | 454.2147 | 40.1753 |  |  |  | 974 | 781 | 262 | 439.1851 | 285.5027 | 13.6515 |  |  | 1.1445
| 1023 | 768 | 256 | 435.9351 | 276.9816 | 13.8167 |  |  |  | 1023 | 768 | 256 | 489.5847 | 456.6188 | 75.342 |  |  |  | 974 | 781 | 321 | 439.8393 | 286.1205 | 16.9879 |  |  | 1.1087
| 1023 | 768 | 384 | 436.7365 | 277.2416 | 18.129 |  |  |  | 1023 | 768 | 384 | 501.5435 | 460.7596 | 139.8254 |  |  |  | 975 | 781 | 407 | 441.1116 | 286.7024 | 23.4705 |  |  | 1.4853
| 1023 | 768 | 512 | 438.3904 | 277.778 | 27.0278 |  |  |  | 1023 | 768 | 512 | 519.5502 | 466.6253 | 236.1754 |  |  |  | 976 | 781 | 509 | 444.8331 | 288.4403 | 33.9591 |  |  | 1.6685
| 1023 | 768 | 640 | 441.5836 | 278.8137 | 44.2092 |  |  |  | 1023 | 768 | 640 | 543.178 | 474.4558 | 363.5357 |  |  |  | 977 | 781 | 617 | 447.9505 | 289.5919 | 55.9994 |  |  | 2.6372
| 1023 | 768 | 768 | 447.5478 | 280.7481 | 76.3001 |  |  |  | 1023 | 768 | 768 | 572.9489 | 484.3466 | 523.4343 |  |  |  | 980 | 781 | 730 | 454.5398 | 291.8864 | 91.3338 |  |  | 2.77
| 1023 | 768 | 896 | 458.4936 | 284.2982 | 135.1942 |  |  |  | 1023 | 768 | 896 | 608.6185 | 496.2635 | 714.9771 |  |  |  | 983 | 780 | 844 | 466.1645 | 295.7019 | 148.4724 |  |  | 1.7036
| 1023 | 768 | 1023 | 478.1935 | 290.6876 | 241.1913 |  |  |  | 1023 | 768 | 1023 | 649.386 | 511.2115 | 923.8046 |  |  |  | 986 | 780 | 959 | 484.0056 | 301.4066 | 253.2027 |  |  | 1.328
| 1023 | 896 | 0 | 460.8531 | 363.8654 | 20.1357 |  |  |  | 1023 | 896 | 0 | 514.0605 | 566.4714 | 41.3099 |  |  |  | 989 | 902 | 278 | 464.222 | 372.0067 | 21.665 |  |  | 1.1011
| 1023 | 896 | 128 | 460.9326 | 363.8912 | 20.5638 |  |  |  | 1023 | 896 | 128 | 515.8988 | 567.6327 | 51.2836 |  |  |  | 989 | 902 | 289 | 464.4632 | 372.5572 | 22.1541 |  |  | 1.1906
| 1023 | 896 | 256 | 461.2647 | 363.9989 | 22.3504 |  |  |  | 1023 | 896 | 256 | 522.4495 | 569.8721 | 86.4298 |  |  |  | 990 | 902 | 341 | 465.1508 | 373.2102 | 25.4859 |  |  | 1.129
| 1023 | 896 | 384 | 462.0661 | 364.2588 | 26.6627 |  |  |  | 1023 | 896 | 384 | 534.3888 | 573.8027 | 150.6488 |  |  |  | 990 | 902 | 422 | 466.4064 | 373.9138 | 31.9876 |  |  | 1.2141
| 1023 | 896 | 512 | 463.72 | 364.7953 | 35.5614 |  |  |  | 1023 | 896 | 512 | 552.2938 | 579.6193 | 247.0555 |  |  |  | 991 | 902 | 520 | 470.0893 | 375.4236 | 42.427 |  |  | 1.2727
| 1023 | 896 | 640 | 466.9133 | 365.8309 | 52.7429 |  |  |  | 1023 | 896 | 640 | 576.0255 | 587.4025 | 374.4434 |  |  |  | 993 | 902 | 625 | 473.2131 | 376.6005 | 64.4864 |  |  | 1.9748
| 1023 | 896 | 768 | 472.8775 | 367.7654 | 84.8338 |  |  |  | 1023 | 896 | 768 | 605.6188 | 597.0731 | 534.271 |  |  |  | 995 | 902 | 736 | 479.7912 | 378.8413 | 99.7135 |  |  | 2.4553
| 1023 | 896 | 896 | 483.8232 | 371.3155 | 143.7279 |  |  |  | 1023 | 896 | 896 | 641.2894 | 608.8509 | 725.8494 |  |  |  | 998 | 902 | 849 | 491.4774 | 382.8799 | 156.9582 |  |  | 1.9045
| 1023 | 896 | 1023 | 503.5232 | 377.7049 | 249.7249 |  |  |  | 1023 | 896 | 1023 | 681.8465 | 623.0527 | 934.7158 |  |  |  | 1001 | 901 | 963 | 509.3253 | 388.6243 | 261.6531 |  |  | 1.4583
| 1023 | 1023 | 0 | 506.4411 | 520.4783 | 35.4945 |  |  |  | 1023 | 1023 | 0 | 551.8153 | 696.5953 | 54 |  |  |  | 1008 | 1023 | 308 | 506.8697 | 518.2939 | 35.9465 |  |  | 0.4289
| 1023 | 1023 | 128 | 506.5207 | 520.5041 | 35.9226 |  |  |  | 1023 | 1023 | 128 | 553.5228 | 697.0292 | 63.9225 |  |  |  | 1008 | 1023 | 318 | 507.0384 | 518.759 | 36.4184 |  |  | 0.3727
| 1023 | 1023 | 256 | 506.8527 | 520.6118 | 37.7092 |  |  |  | 1023 | 1023 | 256 | 559.9251 | 699.0276 | 98.9552 |  |  |  | 1008 | 1023 | 364 | 507.628 | 519.1462 | 39.7374 |  |  | 0.4889
| 1023 | 1023 | 384 | 507.6542 | 520.8718 | 42.0215 |  |  |  | 1023 | 1023 | 384 | 571.8394 | 702.8286 | 162.9996 |  |  |  | 1009 | 1023 | 439 | 508.872 | 519.6976 | 46.2126 |  |  | 0.7739
| 1023 | 1023 | 512 | 509.3081 | 521.4082 | 50.9203 |  |  |  | 1023 | 1023 | 512 | 589.653 | 708.5406 | 259.3432 |  |  |  | 1010 | 1023 | 532 | 512.549 | 521.2467 | 56.6709 |  |  | 0.995
| 1023 | 1023 | 640 | 512.5013 | 522.4439 | 68.1017 |  |  |  | 1023 | 1023 | 640 | 613.2752 | 716.15 | 386.3308 |  |  |  | 1012 | 1023 | 635 | 515.5803 | 522.1199 | 78.6287 |  |  | 1.5761
| 1023 | 1023 | 768 | 518.4655 | 524.3783 | 100.1926 |  |  |  | 1023 | 1023 | 768 | 642.8911 | 725.6547 | 546.1742 |  |  |  | 1014 | 1023 | 744 | 522.1206 | 524.3109 | 113.8396 |  |  | 1.9535
| 1023 | 1023 | 896 | 529.4112 | 527.9284 | 159.0867 |  |  |  | 1023 | 1023 | 896 | 678.3918 | 737.1059 | 737.7443 |  |  |  | 1016 | 1023 | 855 | 533.8152 | 528.3864 | 171.0034 |  |  | 1.9246
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50599 | 0.54245 | 1.0101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4924 | 0.5276 | 0.9899 |  |  | 3.963
| 0 | 0 | 128 | 0.0795 | 0.0258 | 0.428 |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 2.1592 | 1.0708 | 9.9181 |  |  |  | 29 | 0 | 113 | 0.5565 | 0.5476 | 1.3315 |  |  | 3.2819
| 0 | 0 | 256 | 0.4116 | 0.1335 | 2.2146 |  |  |  | 0 | 0 | 256 | 8.2747 | 3.0311 | 42.8341 |  |  |  | 62 | 0 | 236 | 1.1125 | 0.7262 | 4.3264 |  |  | 4.9598
| 0 | 0 | 384 | 1.2131 | 0.3934 | 6.5269 |  |  |  | 0 | 0 | 384 | 19.6921 | 6.7056 | 104.2532 |  |  |  | 93 | 0 | 354 | 2.2167 | 1.0808 | 10.2688 |  |  | 2.7991
| 0 | 0 | 512 | 2.8669 | 0.9299 | 15.4257 |  |  |  | 0 | 0 | 512 | 36.9385 | 12.2701 | 197.0497 |  |  |  | 124 | 0 | 473 | 4.0325 | 1.6654 | 20.0215 |  |  | 1.3388
| 0 | 0 | 640 | 6.0602 | 1.9655 | 32.6072 |  |  |  | 0 | 0 | 640 | 60.4298 | 19.8563 | 323.4314 |  |  |  | 154 | 0 | 591 | 7.8638 | 2.9004 | 40.6426 |  |  | 1.4324
| 0 | 0 | 768 | 12.0244 | 3.9 | 64.698 |  |  |  | 0 | 0 | 768 | 90.3264 | 29.5276 | 484.2903 |  |  |  | 185 | 0 | 710 | 14.0157 | 4.8864 | 73.7353 |  |  | 1.4117
| 0 | 0 | 896 | 22.9701 | 7.4501 | 123.5921 |  |  |  | 0 | 0 | 896 | 126.6261 | 41.2929 | 679.5635 |  |  |  | 216 | 0 | 828 | 24.1871 | 8.1769 | 128.4176 |  |  | 0.7791
| 0 | 0 | 1023 | 42.6701 | 13.8395 | 229.5892 |  |  |  | 0 | 0 | 1023 | 166.0683 | 54.2405 | 891.8292 |  |  |  | 247 | 0 | 946 | 43.2857 | 14.366 | 231.1562 |  |  | 0.4142
| 0 | 128 | 0 | 0.1841 | 0.6324 | 0.062 |  |  |  | 0 | 128 | 0 | 2.0201 | 5.7447 | 1.5231 |  |  |  | 58 | 120 | 34 | 1.0863 | 2.5709 | 1.1869 |  |  | 8.117
| 0 | 256 | 0 | 0.9525 | 3.2721 | 0.3209 |  |  |  | 0 | 256 | 0 | 7.5145 | 24.6328 | 3.3808 |  |  |  | 122 | 252 | 71 | 2.3578 | 6.9423 | 1.6141 |  |  | 8.2205
| 0 | 384 | 0 | 2.8072 | 9.6437 | 0.9457 |  |  |  | 0 | 384 | 0 | 17.6256 | 59.4055 | 6.804 |  |  |  | 182 | 377 | 106 | 4.5745 | 14.5624 | 2.3638 |  |  | 3.8823
| 0 | 512 | 0 | 6.6344 | 22.7918 | 2.2352 |  |  |  | 0 | 512 | 0 | 32.824 | 111.6838 | 11.9514 |  |  |  | 243 | 503 | 141 | 9.2174 | 30.525 | 3.9211 |  |  | 3.4562
| 0 | 640 | 0 | 14.0239 | 48.1778 | 4.7247 |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 53.7687 | 183.6795 | 19.0291 |  |  |  | 304 | 629 | 177 | 16.5941 | 55.9096 | 6.4047 |  |  | 2.4209
| 0 | 768 | 0 | 27.8258 | 95.5927 | 9.3746 |  |  |  | 0 | 768 | 0 | 80.6581 | 276.1155 | 28.0956 |  |  |  | 365 | 755 | 212 | 30.7075 | 104.432 | 11.1481 |  |  | 2.0309
| 0 | 896 | 0 | 53.1555 | 182.61 | 17.9083 |  |  |  | 0 | 896 | 0 | 113.6914 | 389.6287 | 39.2403 |  |  |  | 426 | 881 | 248 | 56.1318 | 191.888 | 19.6807 |  |  | 1.1459
| 0 | 1023 | 0 | 98.7435 | 339.2229 | 33.2671 |  |  |  | 0 | 1023 | 0 | 151.4801 | 519.1979 | 51.8739 |  |  |  | 486 | 1007 | 283 | 98.6645 | 338.1247 | 33.9347 |  |  | 0.1788
| 128 | 0 | 0 | 0.7601 | 0.3379 | 0.0042 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 4.9243 | 2.5058 | 1.0312 |  |  |  | 112 | 34 | 19 | 2.7806 | 1.5439 | 1.0021 |  |  | 6.4237
| 256 | 0 | 0 | 3.9326 | 1.7484 | 0.0215 |  |  |  | 256 | 0 | 0 | 21.1322 | 9.7112 | 1.116 |  |  |  | 235 | 72 | 40 | 7.3714 | 3.5838 | 1.0263 |  |  | 5.6633
| 384 | 0 | 0 | 11.5903 | 5.1529 | 0.0633 |  |  |  | 384 | 0 | 0 | 50.675 | 22.8498 | 1.2824 |  |  |  | 352 | 107 | 60 | 16.9345 | 7.8357 | 1.0669 |  |  | 2.5758
| 512 | 0 | 0 | 27.3925 | 12.1782 | 0.1497 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 94.5732 | 42.3734 | 1.5343 |  |  |  | 470 | 143 | 80 | 34.9814 | 15.86 | 1.1713 |  |  | 2.482
| 640 | 0 | 0 | 57.9028 | 25.7426 | 0.3163 |  |  |  | 640 | 0 | 0 | 152.5878 | 68.1823 | 1.8656 |  |  |  | 587 | 179 | 100 | 69.1837 | 31.0752 | 1.3516 |  |  | 2.5802
| 768 | 0 | 0 | 114.8888 | 51.0776 | 0.6277 |  |  |  | 768 | 0 | 0 | 224.2992 | 100.0761 | 2.2682 |  |  |  | 705 | 215 | 120 | 127.1045 | 56.8392 | 1.6727 |  |  | 2.3778
| 896 | 0 | 0 | 219.4712 | 97.5732 | 1.1991 |  |  |  | 896 | 0 | 0 | 309.419 | 137.9095 | 2.746 |  |  |  | 822 | 251 | 140 | 232.7442 | 103.8285 | 2.2483 |  |  | 2.1924
| 1023 | 0 | 0 | 407.6976 | 181.2554 | 2.2274 |  |  |  | 1023 | 0 | 0 | 401.1873 | 178.6786 | 3.1992 |  |  |  | 939 | 286 | 160 | 409.2331 | 182.2914 | 3.1307 |  |  | 1.4151
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0.54198 | 1.0095 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4914 | 0.5268 | 0.9886 |  |  | 3.9587
| 64 | 64 | 64 | 0.2307 | 0.2245 | 0.1114 |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 2.2016 | 2.2899 | 3.086 |  |  |  | 64 | 64 | 61 | 1.9383 | 1.8389 | 1.1431 |  |  | 2.119
| 128 | 128 | 128 | 1.0237 | 0.9961 | 0.4942 |  |  |  | 128 | 128 | 128 | 8.1918 | 8.3374 | 10.5851 |  |  |  | 121 | 122 | 115 | 3.4827 | 3.6394 | 1.6051 |  |  | 3.8489
| 192 | 192 | 192 | 2.6142 | 2.5438 | 1.262 |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 19.4476 | 19.7532 | 24.8356 |  |  |  | 188 | 189 | 179 | 6.0527 | 6.016 | 3.5636 |  |  | 4.4566
| 256 | 256 | 256 | 5.2967 | 5.154 | 2.557 |  |  |  | 256 | 256 | 256 | 36.477 | 36.8744 | 46.113 |  |  |  | 255 | 256 | 242 | 10.0139 | 10.3096 | 5.2867 |  |  | 5.3845
| 320 | 320 | 320 | 9.457 | 9.2022 | 4.5654 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 59.5369 | 60.1084 | 75.2182 |  |  |  | 317 | 318 | 301 | 15.2432 | 14.9043 | 7.9612 |  |  | 3.7993
| 384 | 384 | 384 | 15.6106 | 15.19 | 7.536 |  |  |  | 384 | 384 | 384 | 88.3711 | 89.1996 | 112.2833 |  |  |  | 382 | 383 | 363 | 23.0669 | 22.6956 | 12.0427 |  |  | 3.9988
| 448 | 448 | 448 | 24.4478 | 23.7892 | 11.8022 |  |  |  | 448 | 448 | 448 | 123.7427 | 125.0572 | 157.291 |  |  |  | 445 | 447 | 423 | 34.057 | 33.2962 | 17.0296 |  |  | 3.7778
| 512 | 512 | 512 | 36.8939 | 35.8999 | 17.8105 |  |  |  | 512 | 512 | 512 | 165.5105 | 167.4547 | 211.66 |  |  |  | 510 | 512 | 484 | 48.7937 | 47.9847 | 24.23 |  |  | 4.0678
| 576 | 576 | 576 | 54.1874 | 52.7276 | 26.159 |  |  |  | 576 | 576 | 576 | 213.6372 | 216.7465 | 273.5728 |  |  |  | 574 | 576 | 545 | 67.6863 | 65.3723 | 34.3571 |  |  | 4.0364
| 640 | 640 | 640 | 77.9869 | 75.8859 | 37.6482 |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 268.236 | 273.1759 | 345.8231 |  |  |  | 637 | 639 | 605 | 94.1967 | 90.1536 | 47.2445 |  |  | 4.4916
| 704 | 704 | 704 | 110.5128 | 107.5355 | 53.3501 |  |  |  | 704 | 704 | 704 | 328.568 | 336.2051 | 425.1928 |  |  |  | 701 | 703 | 666 | 128.4554 | 124.3873 | 64.0355 |  |  | 3.6537
| 768 | 768 | 768 | 154.739 | 150.5703 | 74.7004 |  |  |  | 768 | 768 | 768 | 396.0192 | 406.4463 | 515.0845 |  |  |  | 765 | 768 | 726 | 173.3468 | 167.1589 | 86.705 |  |  | 3.3476
| 832 | 832 | 832 | 214.6516 | 208.8687 | 103.6232 |  |  |  | 832 | 832 | 832 | 469.5893 | 484.1126 | 612.8104 |  |  |  | 829 | 832 | 787 | 231.7555 | 224.8045 | 114.1946 |  |  | 2.0756
| 896 | 896 | 896 | 295.5968 | 287.6332 | 142.6995 |  |  |  | 896 | 896 | 896 | 549.4625 | 568.626 | 720.3383 |  |  |  | 893 | 896 | 848 | 315.3452 | 305.2109 | 151.9688 |  |  | 1.7143
| 960 | 960 | 960 | 404.7527 | 393.8484 | 195.3946 |  |  |  | 960 | 960 | 960 | 633.622 | 657.789 | 832.2713 |  |  |  | 957 | 960 | 908 | 418.3117 | 405.0574 | 208.9778 |  |  | 2.5699
| 1023 | 1023 | 1023 | 549.1112 | 534.3178 | 265.0838 |  |  |  | 1023 | 1023 | 1023 | 718.8036 | 750.3815 | 947.1571 |  |  |  | 1020 | 1023 | 968 | 551.7949 | 534.3178 | 276.1497 |  |  | 2.8138