## data
sRGB | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Raw | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Calibrated | R | G | B | X | Y | Z | x | y | ΔE 2000
dicom | 0 | 128 | 128 | 0.3002 | 0.7083 | 0.6249 |  |  |  | 0 | 128 | 128 | 3.719 | 6.407 | 10.4829 |  |  |  | 62 | 120 | 115 | 1.2388 | 2.6483 | 1.9499 |  |  | 7.3576 | mean
| 0 | 128 | 256 | 0.7361 | 0.8496 | 2.9701 |  |  |  | 0 | 128 | 256 | 9.8501 | 8.3972 | 43.4553 |  |  |  | 79 | 119 | 237 | 1.9247 | 2.8715 | 5.6385 |  |  | 6.7302 | max
| 0 | 128 | 384 | 1.7946 | 1.193 | 8.6658 |  |  |  | 0 | 128 | 384 | 21.2736 | 12.0897 | 104.8905 |  |  |  | 103 | 118 | 355 | 3.3626 | 3.3457 | 13.3597 |  |  | 4.9456 | min
| 0 | 128 | 512 | 3.9943 | 1.9064 | 20.5013 |  |  |  | 0 | 128 | 512 | 38.4966 | 17.6626 | 197.5514 |  |  |  | 131 | 116 | 473 | 6.0473 | 4.2137 | 27.8043 |  |  | 3.186 | >2
| 0 | 128 | 640 | 8.2736 | 3.2943 | 43.5261 |  |  |  | 0 | 128 | 640 | 61.9235 | 25.2462 | 323.5563 |  |  |  | 160 | 113 | 591 | 10.7641 | 5.7362 | 53.1826 |  |  | 4.0129
| 0 | 128 | 768 | 16.3306 | 5.9075 | 86.8775 |  |  |  | 0 | 128 | 768 | 91.8077 | 34.9348 | 484.3123 |  |  |  | 189 | 108 | 710 | 18.5517 | 8.2612 | 95.0523 |  |  | 3.4668
| 0 | 128 | 896 | 31.2422 | 10.7439 | 167.1105 |  |  |  | 0 | 128 | 896 | 128.1632 | 46.7535 | 679.9049 |  |  |  | 219 | 102 | 828 | 33.9969 | 13.2618 | 178.1214 |  |  | 2.3922
| 0 | 128 | 1023 | 58.3183 | 19.5257 | 312.7951 |  |  |  | 0 | 128 | 1023 | 167.7243 | 59.8535 | 892.6733 |  |  |  | 250 | 94 | 946 | 61.1362 | 22.0711 | 324.0504 |  |  | 1.628
| 0 | 256 | 128 | 1.1244 | 3.5398 | 0.9026 |  |  |  | 0 | 256 | 128 | 9.3272 | 25.699 | 12.3604 |  |  |  | 123 | 252 | 125 | 2.5167 | 7.0394 | 2.3771 |  |  | 7.5723
| 0 | 256 | 256 | 1.5603 | 3.6812 | 3.2478 |  |  |  | 0 | 256 | 256 | 15.5049 | 27.8406 | 45.3542 |  |  |  | 130 | 252 | 241 | 3.2101 | 7.2888 | 6.0752 |  |  | 7.5795
| 0 | 256 | 384 | 2.6189 | 4.0245 | 8.9435 |  |  |  | 0 | 256 | 384 | 26.8995 | 31.5611 | 106.5995 |  |  |  | 143 | 251 | 357 | 4.6454 | 7.7704 | 13.7745 |  |  | 6.8535
| 0 | 256 | 512 | 4.8185 | 4.7379 | 20.779 |  |  |  | 0 | 256 | 512 | 44.1012 | 37.1316 | 199.1129 |  |  |  | 162 | 250 | 475 | 7.335 | 8.653 | 28.2068 |  |  | 5.8471
| 0 | 256 | 640 | 9.0978 | 6.1258 | 43.8038 |  |  |  | 0 | 256 | 640 | 67.5548 | 44.7947 | 325.1981 |  |  |  | 184 | 250 | 592 | 12.0466 | 10.1811 | 53.5578 |  |  | 5.7482
| 0 | 256 | 768 | 17.1548 | 8.739 | 87.1552 |  |  |  | 0 | 256 | 768 | 97.4651 | 54.5493 | 485.9752 |  |  |  | 209 | 248 | 710 | 19.8436 | 12.7169 | 95.453 |  |  | 5.0539
| 0 | 256 | 896 | 32.0665 | 13.5754 | 167.3882 |  |  |  | 0 | 256 | 896 | 133.837 | 66.4463 | 681.4876 |  |  |  | 236 | 247 | 829 | 35.3273 | 17.7438 | 178.6965 |  |  | 3.8134
| 0 | 256 | 1023 | 59.1425 | 22.3572 | 313.0728 |  |  |  | 0 | 256 | 1023 | 173.506 | 79.9871 | 894.1946 |  |  |  | 263 | 244 | 946 | 62.3754 | 26.5306 | 324.1552 |  |  | 2.7295
| 0 | 384 | 128 | 3.1261 | 10.4165 | 1.577 |  |  |  | 0 | 384 | 128 | 19.6389 | 61.1529 | 15.8386 |  |  |  | 183 | 377 | 144 | 5.0326 | 15.6908 | 3.2276 |  |  | 3.6831
| 0 | 384 | 256 | 3.562 | 10.5579 | 3.9222 |  |  |  | 0 | 384 | 256 | 25.8121 | 63.3149 | 48.7877 |  |  |  | 187 | 377 | 249 | 5.7355 | 15.9799 | 6.9121 |  |  | 3.6991
| 0 | 384 | 384 | 4.6206 | 10.9012 | 9.6179 |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 37.2624 | 67.2386 | 110.0222 |  |  |  | 195 | 377 | 361 | 7.1786 | 16.4806 | 14.616 |  |  | 3.4538
| 0 | 384 | 512 | 6.8203 | 11.6146 | 21.4534 |  |  |  | 0 | 384 | 512 | 54.4579 | 72.8244 | 202.4745 |  |  |  | 207 | 377 | 477 | 9.8742 | 17.383 | 29.0452 |  |  | 3.7795
| 0 | 384 | 640 | 11.0995 | 13.0026 | 44.4782 |  |  |  | 0 | 384 | 640 | 77.9458 | 80.64 | 328.5119 |  |  |  | 223 | 376 | 594 | 14.5845 | 18.9417 | 54.3609 |  |  | 4.6641
| 0 | 384 | 768 | 19.1566 | 15.6158 | 87.8296 |  |  |  | 0 | 384 | 768 | 107.8561 | 90.4522 | 489.2045 |  |  |  | 243 | 375 | 712 | 22.3799 | 21.4809 | 96.2525 |  |  | 5.1563
| 0 | 384 | 896 | 34.0682 | 20.4521 | 168.0626 |  |  |  | 0 | 384 | 896 | 144.2675 | 102.5034 | 684.7834 |  |  |  | 264 | 375 | 830 | 37.8263 | 26.5195 | 179.2672 |  |  | 4.6092
| 0 | 384 | 1023 | 61.1442 | 29.2339 | 313.7472 |  |  |  | 0 | 384 | 1023 | 184.2242 | 116.7676 | 897.9001 |  |  |  | 288 | 373 | 947 | 64.9213 | 35.3364 | 324.8877 |  |  | 3.6695
| 0 | 512 | 128 | 7.2857 | 24.7061 | 2.9783 |  |  |  | 0 | 512 | 128 | 34.9954 | 113.9626 | 21.0426 |  |  |  | 244 | 503 | 169 | 10.1625 | 33.3342 | 4.951 |  |  | 3.4617
| 0 | 512 | 256 | 7.7216 | 24.8475 | 5.3235 |  |  |  | 0 | 512 | 256 | 41.2318 | 116.3817 | 53.9317 |  |  |  | 246 | 503 | 261 | 10.8721 | 33.6406 | 8.6341 |  |  | 3.5574
| 0 | 512 | 384 | 8.7801 | 25.1908 | 11.0192 |  |  |  | 0 | 512 | 384 | 52.6703 | 120.291 | 115.1158 |  |  |  | 252 | 503 | 368 | 12.335 | 34.2142 | 16.3576 |  |  | 3.5929
| 0 | 512 | 512 | 10.9798 | 25.9043 | 22.8547 |  |  |  | 0 | 512 | 512 | 69.9078 | 126.0635 | 207.5152 |  |  |  | 260 | 503 | 482 | 15.0536 | 35.2125 | 30.7756 |  |  | 3.6187
| 0 | 512 | 640 | 15.2591 | 27.2922 | 45.8796 |  |  |  | 0 | 512 | 640 | 93.3642 | 133.8244 | 333.4278 |  |  |  | 272 | 503 | 598 | 19.765 | 36.7634 | 56.0896 |  |  | 4.0765
| 0 | 512 | 768 | 23.3161 | 29.9054 | 89.231 |  |  |  | 0 | 512 | 768 | 123.2904 | 143.7297 | 494.089 |  |  |  | 287 | 502 | 715 | 27.5654 | 39.3686 | 97.9081 |  |  | 5.17
| 0 | 512 | 896 | 38.2277 | 34.7418 | 169.464 |  |  |  | 0 | 512 | 896 | 159.8004 | 156.0461 | 689.7979 |  |  |  | 304 | 502 | 832 | 43.0565 | 44.4536 | 181.0963 |  |  | 5.153
| 0 | 512 | 1023 | 65.3038 | 43.5236 | 315.1485 |  |  |  | 0 | 512 | 1023 | 199.885 | 170.851 | 902.8174 |  |  |  | 324 | 501 | 949 | 70.1154 | 53.2969 | 326.5092 |  |  | 4.8817
| 0 | 640 | 128 | 15.3777 | 52.5053 | 5.7045 |  |  |  | 0 | 640 | 128 | 55.976 | 186.1071 | 28.1203 |  |  |  | 304 | 629 | 198 | 18.2353 | 61.1004 | 7.6635 |  |  | 2.4409
| 0 | 640 | 256 | 15.8136 | 52.6467 | 8.0498 |  |  |  | 0 | 640 | 256 | 62.2006 | 188.5206 | 60.965 |  |  |  | 306 | 629 | 277 | 18.9821 | 61.5296 | 11.3642 |  |  | 2.6439
| 0 | 640 | 384 | 16.8721 | 52.99 | 13.7455 |  |  |  | 0 | 640 | 384 | 73.6271 | 192.4615 | 122.0132 |  |  |  | 310 | 629 | 378 | 20.4653 | 62.1827 | 19.0762 |  |  | 2.8413
| 0 | 640 | 512 | 19.0718 | 53.7035 | 25.581 |  |  |  | 0 | 640 | 512 | 90.8532 | 198.2273 | 214.3878 |  |  |  | 316 | 629 | 489 | 23.1963 | 63.2198 | 33.5198 |  |  | 2.9267
| 0 | 640 | 640 | 23.3511 | 55.0914 | 48.6058 |  |  |  | 0 | 640 | 640 | 114.3754 | 206.1331 | 340.4086 |  |  |  | 325 | 629 | 602 | 27.9221 | 64.8386 | 58.809 |  |  | 2.7123
| 0 | 640 | 768 | 31.4081 | 57.7046 | 91.9572 |  |  |  | 0 | 640 | 768 | 144.3139 | 216.0728 | 501.094 |  |  |  | 337 | 628 | 718 | 35.7315 | 67.4482 | 100.6448 |  |  | 3.024
| 0 | 640 | 896 | 46.3197 | 62.541 | 172.1902 |  |  |  | 0 | 640 | 896 | 180.826 | 228.4298 | 696.7433 |  |  |  | 351 | 628 | 835 | 51.2246 | 72.602 | 183.766 |  |  | 3.2706
| 0 | 640 | 1023 | 73.3958 | 71.3228 | 317.8748 |  |  |  | 0 | 640 | 1023 | 220.8907 | 243.2797 | 909.6058 |  |  |  | 366 | 627 | 951 | 78.3172 | 81.5348 | 329.1873 |  |  | 3.5247
| 0 | 768 | 128 | 30.6134 | 104.8459 | 10.8375 |  |  |  | 0 | 768 | 128 | 82.7975 | 278.3123 | 37.1547 |  |  |  | 365 | 755 | 229 | 33.9428 | 115.1119 | 12.9382 |  |  | 2.1403
| 0 | 768 | 256 | 31.0492 | 104.9872 | 13.1827 |  |  |  | 0 | 768 | 256 | 89.0101 | 280.6769 | 70.0001 |  |  |  | 367 | 755 | 297 | 34.7178 | 115.6509 | 16.6531 |  |  | 2.2979
| 0 | 768 | 384 | 32.1078 | 105.3306 | 18.8784 |  |  |  | 0 | 768 | 384 | 100.4336 | 284.5643 | 131.1087 |  |  |  | 370 | 755 | 391 | 36.2384 | 116.4399 | 24.3495 |  |  | 2.4965
| 0 | 768 | 512 | 34.3075 | 106.044 | 30.7139 |  |  |  | 0 | 768 | 512 | 117.5767 | 290.1902 | 223.2049 |  |  |  | 375 | 755 | 497 | 38.9763 | 117.5266 | 38.7744 |  |  | 2.6399
| 0 | 768 | 640 | 38.5867 | 107.4319 | 53.7388 |  |  |  | 0 | 768 | 640 | 141.0072 | 297.9314 | 349.0057 |  |  |  | 381 | 755 | 609 | 43.7498 | 119.2707 | 64.1101 |  |  | 2.597
| 0 | 768 | 768 | 46.6438 | 110.0451 | 97.0902 |  |  |  | 0 | 768 | 768 | 170.9772 | 307.8932 | 509.8144 |  |  |  | 391 | 755 | 723 | 51.5634 | 121.9464 | 105.9019 |  |  | 2.3993
| 0 | 768 | 896 | 61.5554 | 114.8815 | 177.3232 |  |  |  | 0 | 768 | 896 | 207.4423 | 320.1007 | 705.441 |  |  |  | 402 | 754 | 839 | 67.0531 | 127.1108 | 189.0053 |  |  | 2.5224
| 0 | 768 | 1023 | 88.6314 | 123.6633 | 323.0077 |  |  |  | 0 | 768 | 1023 | 247.5119 | 334.6636 | 918.7707 |  |  |  | 415 | 754 | 954 | 94.1599 | 136.1576 | 334.3142 |  |  | 2.7292
| 0 | 896 | 128 | 58.8109 | 201.7156 | 20.3374 |  |  |  | 0 | 896 | 128 | 115.7138 | 391.4236 | 48.2363 |  |  |  | 426 | 881 | 261 | 61.8956 | 211.2525 | 22.3213 |  |  | 1.066
| 0 | 896 | 256 | 59.2468 | 201.857 | 22.6826 |  |  |  | 0 | 896 | 256 | 121.8595 | 393.5631 | 81.007 |  |  |  | 427 | 881 | 319 | 62.7039 | 211.8934 | 26.0518 |  |  | 1.1966
| 0 | 896 | 384 | 60.3054 | 202.2003 | 28.3783 |  |  |  | 0 | 896 | 384 | 133.2245 | 397.356 | 141.9827 |  |  |  | 430 | 881 | 406 | 64.2369 | 212.726 | 33.7745 |  |  | 1.3954
| 0 | 896 | 512 | 62.505 | 202.9137 | 40.2138 |  |  |  | 0 | 896 | 512 | 150.3778 | 402.9764 | 234.1653 |  |  |  | 434 | 881 | 508 | 66.9961 | 213.8825 | 48.1764 |  |  | 1.583
| 0 | 896 | 640 | 66.7843 | 204.3017 | 63.2387 |  |  |  | 0 | 896 | 640 | 173.7793 | 410.6317 | 359.8777 |  |  |  | 439 | 881 | 617 | 71.7494 | 215.592 | 73.4749 |  |  | 1.6172
| 0 | 896 | 768 | 74.8413 | 206.9149 | 106.59 |  |  |  | 0 | 896 | 768 | 203.6635 | 420.3769 | 520.5742 |  |  |  | 446 | 881 | 729 | 79.5493 | 218.2276 | 115.2348 |  |  | 1.2673
| 0 | 896 | 896 | 89.7529 | 211.7513 | 186.823 |  |  |  | 0 | 896 | 896 | 240.1244 | 432.4778 | 716.3112 |  |  |  | 456 | 881 | 844 | 95.0561 | 223.4407 | 198.3174 |  |  | 1.2339
| 0 | 896 | 1023 | 116.829 | 220.533 | 332.5076 |  |  |  | 0 | 896 | 1023 | 279.9022 | 446.222 | 929.299 |  |  |  | 467 | 880 | 959 | 122.1327 | 232.4564 | 343.5466 |  |  | 1.3281
| 0 | 1023 | 128 | 110.0112 | 377.6087 | 37.587 |  |  |  | 0 | 1023 | 128 | 153.3394 | 520.3716 | 60.8004 |  |  |  | 487 | 1007 | 294 | 109.9156 | 376.326 | 38.4134 |  |  | 0.1798
| 0 | 1023 | 256 | 110.447 | 377.75 | 39.9322 |  |  |  | 0 | 1023 | 256 | 159.4003 | 522.2671 | 93.5225 |  |  |  | 488 | 1007 | 345 | 110.6251 | 376.67 | 42.0882 |  |  | 0.3684
| 0 | 1023 | 384 | 111.5056 | 378.0934 | 45.6279 |  |  |  | 0 | 1023 | 384 | 170.693 | 525.8615 | 154.4291 |  |  |  | 489 | 1007 | 424 | 112.1217 | 377.3867 | 49.7816 |  |  | 0.6265
| 0 | 1023 | 512 | 113.7053 | 378.8068 | 57.4634 |  |  |  | 0 | 1023 | 512 | 187.7718 | 531.3522 | 246.3467 |  |  |  | 493 | 1006 | 521 | 114.8446 | 378.4066 | 64.1762 |  |  | 0.8936
| 0 | 1023 | 640 | 117.9845 | 380.1947 | 80.4882 |  |  |  | 0 | 1023 | 640 | 211.0872 | 538.8371 | 371.8296 |  |  |  | 497 | 1006 | 627 | 119.5655 | 380.0043 | 89.4508 |  |  | 1.0395
| 0 | 1023 | 768 | 126.0416 | 382.8079 | 123.8396 |  |  |  | 0 | 1023 | 768 | 240.9355 | 548.4626 | 532.5048 |  |  |  | 503 | 1006 | 737 | 127.3513 | 382.5981 | 131.1738 |  |  | 0.7548
| 0 | 1023 | 896 | 140.9532 | 387.6443 | 204.0726 |  |  |  | 0 | 1023 | 896 | 277.3412 | 560.2288 | 728.3932 |  |  |  | 511 | 1006 | 850 | 142.767 | 387.6708 | 214.0147 |  |  | 0.9209
| 0 | 1023 | 1023 | 168.0293 | 396.4261 | 349.7572 |  |  |  | 0 | 1023 | 1023 | 317.0078 | 573.0821 | 942.1606 |  |  |  | 520 | 1006 | 964 | 169.8087 | 396.521 | 359.267 |  |  | 0.7737
| 128 | 0 | 128 | 0.8316 | 0.3572 | 0.5627 |  |  |  | 128 | 0 | 128 | 6.6301 | 3.0527 | 10.113 |  |  |  | 113 | 33 | 113 | 3.081 | 1.6586 | 1.8491 |  |  | 6.9221
| 128 | 0 | 256 | 1.2675 | 0.4986 | 2.9079 |  |  |  | 128 | 0 | 256 | 12.8435 | 5.0468 | 43.5864 |  |  |  | 121 | 29 | 237 | 3.8054 | 1.8901 | 5.76 |  |  | 7.0826
| 128 | 0 | 384 | 2.3261 | 0.8419 | 8.6036 |  |  |  | 128 | 0 | 384 | 24.3899 | 8.7627 | 105.7331 |  |  |  | 136 | 13 | 355 | 5.1359 | 2.2997 | 13.7254 |  |  | 4.6731
| 128 | 0 | 512 | 4.5257 | 1.5554 | 20.4391 |  |  |  | 128 | 0 | 512 | 41.7777 | 14.3761 | 199.3176 |  |  |  | 156 | 0 | 473 | 7.9328 | 3.2052 | 28.5123 |  |  | 4.3289
| 128 | 0 | 640 | 8.805 | 2.9433 | 43.464 |  |  |  | 128 | 0 | 640 | 65.2611 | 21.9643 | 325.6623 |  |  |  | 179 | 0 | 591 | 12.7109 | 4.7406 | 54.4811 |  |  | 2.1748
| 128 | 0 | 768 | 16.862 | 5.5565 | 86.8154 |  |  |  | 128 | 0 | 768 | 95.0923 | 31.615 | 486.2058 |  |  |  | 205 | 0 | 710 | 20.7433 | 7.3423 | 97.4542 |  |  | 1.5136
| 128 | 0 | 896 | 31.7737 | 10.3929 | 167.0483 |  |  |  | 128 | 0 | 896 | 131.2512 | 43.3406 | 680.7594 |  |  |  | 232 | 0 | 828 | 36.357 | 12.3932 | 181.6954 |  |  | 1.2318
| 128 | 0 | 1023 | 58.8497 | 19.1747 | 312.7329 |  |  |  | 128 | 0 | 1023 | 170.6902 | 56.3198 | 891.988 |  |  |  | 260 | 0 | 946 | 63.6825 | 21.2493 | 328.6228 |  |  | 0.9281
| 128 | 128 | 0 | 0.9242 | 0.9981 | 0.0701 |  |  |  | 128 | 128 | 0 | 6.5453 | 7.7732 | 1.5434 |  |  |  | 120 | 122 | 37 | 3.4022 | 3.5966 | 1.2037 |  |  | 3.1072
| 128 | 128 | 256 | 1.4639 | 1.1732 | 2.9741 |  |  |  | 128 | 128 | 256 | 14.4373 | 10.3969 | 43.9911 |  |  |  | 129 | 121 | 237 | 4.4432 | 3.9827 | 5.9478 |  |  | 3.4616
| 128 | 128 | 384 | 2.5224 | 1.5165 | 8.6698 |  |  |  | 128 | 128 | 384 | 25.9615 | 14.1227 | 106.0011 |  |  |  | 142 | 120 | 355 | 5.7661 | 4.392 | 13.8939 |  |  | 2.9498
| 128 | 128 | 512 | 4.7221 | 2.23 | 20.5053 |  |  |  | 128 | 128 | 512 | 43.2863 | 19.7242 | 199.1996 |  |  |  | 161 | 118 | 473 | 8.5593 | 5.3071 | 28.6681 |  |  | 2.9551
| 128 | 128 | 640 | 9.0014 | 3.6179 | 43.5301 |  |  |  | 128 | 128 | 640 | 66.7686 | 27.3295 | 325.5375 |  |  |  | 183 | 115 | 591 | 13.3217 | 6.8358 | 54.562 |  |  | 3.392
| 128 | 128 | 768 | 17.0584 | 6.2311 | 86.8815 |  |  |  | 128 | 128 | 768 | 96.5945 | 36.9938 | 486.0179 |  |  |  | 208 | 111 | 710 | 21.3333 | 9.4372 | 97.3746 |  |  | 3.0148
| 128 | 128 | 896 | 31.97 | 11.0675 | 167.1145 |  |  |  | 128 | 128 | 896 | 132.7917 | 48.7641 | 680.7094 |  |  |  | 235 | 105 | 828 | 36.94 | 14.4879 | 181.5942 |  |  | 2.3443
| 128 | 128 | 1023 | 59.0461 | 19.8493 | 312.7991 |  |  |  | 128 | 128 | 1023 | 172.3605 | 61.8874 | 892.4719 |  |  |  | 263 | 97 | 946 | 64.2041 | 23.3381 | 328.1716 |  |  | 1.732
| 128 | 256 | 0 | 1.7484 | 3.8297 | 0.3478 |  |  |  | 128 | 256 | 0 | 12.0748 | 26.7157 | 3.4106 |  |  |  | 154 | 252 | 72 | 4.6779 | 7.9579 | 1.6274 |  |  | 5.3114
| 128 | 256 | 128 | 1.8522 | 3.8633 | 0.9065 |  |  |  | 128 | 256 | 128 | 13.8327 | 27.5715 | 12.4781 |  |  |  | 155 | 252 | 126 | 4.9989 | 8.1188 | 2.48 |  |  | 5.0135
| 128 | 256 | 256 | 2.2881 | 4.0047 | 3.2518 |  |  |  | 128 | 256 | 256 | 20.0732 | 29.7263 | 45.8222 |  |  |  | 160 | 252 | 241 | 5.7289 | 8.3875 | 6.3791 |  |  | 4.4001
| 128 | 256 | 384 | 3.3467 | 4.3481 | 8.9475 |  |  |  | 128 | 256 | 384 | 31.5852 | 33.4856 | 107.7247 |  |  |  | 170 | 252 | 357 | 7.0559 | 8.8089 | 14.3177 |  |  | 4.1176
| 128 | 256 | 512 | 5.5463 | 5.0615 | 20.7829 |  |  |  | 128 | 256 | 512 | 48.9083 | 39.1044 | 200.9022 |  |  |  | 185 | 251 | 475 | 9.8483 | 9.7305 | 29.0505 |  |  | 4.0381
| 128 | 256 | 640 | 9.8256 | 6.4494 | 43.8078 |  |  |  | 128 | 256 | 640 | 72.3984 | 46.7716 | 327.163 |  |  |  | 204 | 250 | 592 | 14.6205 | 11.2815 | 54.9562 |  |  | 4.3044
| 128 | 256 | 768 | 17.8826 | 9.0626 | 87.1592 |  |  |  | 128 | 256 | 768 | 102.2449 | 56.5022 | 487.6495 |  |  |  | 225 | 249 | 710 | 22.6301 | 13.886 | 97.7771 |  |  | 4.0848
| 128 | 256 | 896 | 32.7942 | 13.899 | 167.3922 |  |  |  | 128 | 256 | 896 | 138.4636 | 68.3675 | 682.3873 |  |  |  | 250 | 247 | 829 | 38.2084 | 18.9352 | 181.8256 |  |  | 3.4358
| 128 | 256 | 1023 | 59.8703 | 22.6808 | 313.0768 |  |  |  | 128 | 256 | 1023 | 178.1416 | 81.9156 | 894.0027 |  |  |  | 275 | 245 | 946 | 65.5097 | 27.8097 | 328.5832 |  |  | 2.6606
| 128 | 384 | 0 | 3.7501 | 10.7064 | 1.0222 |  |  |  | 128 | 384 | 0 | 22.1991 | 61.4874 | 6.8257 |  |  |  | 202 | 378 | 107 | 7.1801 | 16.5305 | 2.4661 |  |  | 3.4011
| 128 | 384 | 128 | 3.8539 | 10.7401 | 1.5809 |  |  |  | 128 | 384 | 128 | 24.0597 | 62.696 | 15.9462 |  |  |  | 203 | 378 | 145 | 7.5137 | 16.7597 | 3.3177 |  |  | 3.4091
| 128 | 384 | 256 | 4.2898 | 10.8814 | 3.9262 |  |  |  | 128 | 384 | 256 | 30.3485 | 65.0714 | 49.2528 |  |  |  | 206 | 378 | 249 | 8.2604 | 17.0511 | 7.2221 |  |  | 3.5292
| 128 | 384 | 384 | 5.3484 | 11.2248 | 9.6218 |  |  |  | 128 | 384 | 384 | 41.8979 | 68.9008 | 111.201 |  |  |  | 213 | 377 | 361 | 9.5943 | 17.5171 | 15.1582 |  |  | 3.5412
| 128 | 384 | 512 | 7.5481 | 11.9382 | 21.4573 |  |  |  | 128 | 384 | 512 | 59.2366 | 74.62 | 204.3227 |  |  |  | 224 | 377 | 477 | 12.3921 | 18.4507 | 29.9141 |  |  | 3.3941
| 128 | 384 | 640 | 11.8273 | 13.3261 | 44.4822 |  |  |  | 128 | 384 | 640 | 82.7417 | 82.4128 | 330.5183 |  |  |  | 238 | 376 | 594 | 17.1724 | 20.025 | 55.8399 |  |  | 3.6566
| 128 | 384 | 768 | 19.8844 | 15.9393 | 87.8336 |  |  |  | 128 | 384 | 768 | 112.564 | 92.1207 | 490.8287 |  |  |  | 256 | 376 | 712 | 25.1784 | 22.6354 | 98.6085 |  |  | 4.0571
| 128 | 384 | 896 | 34.796 | 20.7757 | 168.0666 |  |  |  | 128 | 384 | 896 | 148.9019 | 104.3387 | 685.7561 |  |  |  | 276 | 375 | 830 | 40.7712 | 27.709 | 182.68 |  |  | 3.9632
| 128 | 384 | 1023 | 61.872 | 29.5575 | 313.7511 |  |  |  | 128 | 384 | 1023 | 188.768 | 118.4455 | 897.56 |  |  |  | 299 | 374 | 947 | 68.0387 | 36.5866 | 329.2679 |  |  | 3.4057
| 128 | 512 | 0 | 7.9096 | 24.996 | 2.4236 |  |  |  | 128 | 512 | 0 | 37.4124 | 113.7639 | 11.9688 |  |  |  | 257 | 504 | 142 | 12.2683 | 34.0014 | 4.1718 |  |  | 3.285
| 128 | 512 | 128 | 8.0135 | 25.0297 | 2.9823 |  |  |  | 128 | 512 | 128 | 39.4143 | 115.4783 | 21.1046 |  |  |  | 257 | 504 | 169 | 12.6309 | 34.3224 | 5.0389 |  |  | 3.379
| 128 | 512 | 256 | 8.4494 | 25.1711 | 5.3275 |  |  |  | 128 | 512 | 256 | 45.7226 | 117.9065 | 54.4084 |  |  |  | 260 | 504 | 261 | 13.4082 | 34.7332 | 8.9518 |  |  | 3.5111
| 128 | 512 | 384 | 9.5079 | 25.5144 | 11.0232 |  |  |  | 128 | 512 | 384 | 57.2757 | 121.8362 | 116.2985 |  |  |  | 265 | 504 | 368 | 14.7371 | 35.1868 | 16.8827 |  |  | 3.5905
| 128 | 512 | 512 | 11.7076 | 26.2278 | 22.8587 |  |  |  | 128 | 512 | 512 | 74.6717 | 127.6882 | 209.491 |  |  |  | 272 | 503 | 482 | 17.5662 | 36.2316 | 31.6312 |  |  | 3.6012
| 128 | 512 | 640 | 15.9869 | 27.6158 | 45.8836 |  |  |  | 128 | 512 | 640 | 98.1926 | 135.5168 | 335.7015 |  |  |  | 283 | 503 | 598 | 22.3526 | 37.8443 | 57.5094 |  |  | 3.674
| 128 | 512 | 768 | 24.0439 | 30.229 | 89.235 |  |  |  | 128 | 512 | 768 | 128.0413 | 145.3763 | 495.9963 |  |  |  | 297 | 502 | 715 | 30.3504 | 40.4673 | 100.2263 |  |  | 4.329
| 128 | 512 | 896 | 38.9555 | 35.0654 | 169.4679 |  |  |  | 128 | 512 | 896 | 164.3706 | 157.601 | 690.7642 |  |  |  | 314 | 502 | 832 | 45.9373 | 45.5562 | 184.2784 |  |  | 4.4776
| 128 | 512 | 1023 | 66.0316 | 43.8471 | 315.1525 |  |  |  | 128 | 512 | 1023 | 204.4568 | 172.3512 | 902.8929 |  |  |  | 332 | 501 | 949 | 73.1957 | 54.495 | 330.6885 |  |  | 4.4442
| 128 | 640 | 0 | 16.0016 | 52.7952 | 5.1498 |  |  |  | 128 | 640 | 0 | 58.3489 | 185.7224 | 19.0455 |  |  |  | 314 | 629 | 177 | 20.2526 | 61.4596 | 6.8565 |  |  | 2.3163
| 128 | 640 | 128 | 16.1055 | 52.8289 | 5.7085 |  |  |  | 128 | 640 | 128 | 60.3738 | 187.5033 | 28.1896 |  |  |  | 314 | 629 | 198 | 20.6775 | 61.9785 | 7.7479 |  |  | 2.4449
| 128 | 640 | 256 | 16.5414 | 52.9703 | 8.0538 |  |  |  | 128 | 640 | 256 | 66.7069 | 190.039 | 61.4841 |  |  |  | 316 | 629 | 277 | 21.4632 | 62.4341 | 11.6568 |  |  | 2.6368
| 128 | 640 | 384 | 17.5999 | 53.3136 | 13.7494 |  |  |  | 128 | 640 | 384 | 78.2577 | 193.9749 | 123.3103 |  |  |  | 320 | 629 | 378 | 22.8384 | 63.0382 | 19.5942 |  |  | 2.8913
| 128 | 640 | 512 | 19.7996 | 54.027 | 25.5849 |  |  |  | 128 | 640 | 512 | 95.622 | 199.7909 | 216.3959 |  |  |  | 326 | 629 | 489 | 25.6542 | 64.065 | 34.3085 |  |  | 3.1029
| 128 | 640 | 640 | 24.0789 | 55.415 | 48.6098 |  |  |  | 128 | 640 | 640 | 119.1321 | 207.6062 | 342.5534 |  |  |  | 334 | 629 | 602 | 30.4696 | 65.7717 | 60.1993 |  |  | 2.9939
| 128 | 640 | 768 | 32.1359 | 58.0282 | 91.9612 |  |  |  | 128 | 640 | 768 | 149.0408 | 217.6248 | 502.9978 |  |  |  | 345 | 628 | 718 | 38.4859 | 68.4633 | 102.911 |  |  | 2.73
| 128 | 640 | 896 | 47.0475 | 62.8646 | 172.1942 |  |  |  | 128 | 640 | 896 | 185.332 | 229.7996 | 697.6126 |  |  |  | 358 | 628 | 835 | 54.1178 | 73.6712 | 186.9875 |  |  | 2.9207
| 128 | 640 | 1023 | 74.1236 | 71.6463 | 317.8787 |  |  |  | 128 | 640 | 1023 | 225.4213 | 244.7603 | 909.399 |  |  |  | 374 | 628 | 951 | 81.4014 | 82.6533 | 333.5078 |  |  | 3.1712
| 128 | 768 | 0 | 31.2373 | 105.1358 | 10.2828 |  |  |  | 128 | 768 | 0 | 85.2016 | 278.0068 | 28.0989 |  |  |  | 372 | 755 | 212 | 35.8949 | 115.2354 | 12.1168 |  |  | 2.0378
| 128 | 768 | 128 | 31.3412 | 105.1694 | 10.8415 |  |  |  | 128 | 768 | 128 | 87.221 | 279.7328 | 37.2452 |  |  |  | 373 | 755 | 229 | 36.3905 | 115.9922 | 13.0207 |  |  | 2.1778
| 128 | 768 | 256 | 31.777 | 105.3108 | 13.1867 |  |  |  | 128 | 768 | 256 | 93.4927 | 282.0994 | 70.493 |  |  |  | 374 | 755 | 297 | 37.2066 | 116.5591 | 16.941 |  |  | 2.3207
| 128 | 768 | 384 | 32.8356 | 105.6541 | 18.8824 |  |  |  | 128 | 768 | 384 | 105.0698 | 286.0839 | 132.3663 |  |  |  | 377 | 755 | 391 | 38.6068 | 117.2501 | 24.886 |  |  | 2.5319
| 128 | 768 | 512 | 35.0353 | 106.3676 | 30.7179 |  |  |  | 128 | 768 | 512 | 122.3985 | 291.8329 | 225.3713 |  |  |  | 382 | 755 | 498 | 41.446 | 118.3573 | 39.6116 |  |  | 2.73
| 128 | 768 | 640 | 39.3145 | 107.7555 | 53.7428 |  |  |  | 128 | 768 | 640 | 145.8898 | 299.5963 | 351.5102 |  |  |  | 388 | 755 | 609 | 46.2638 | 120.0865 | 65.4898 |  |  | 2.7762
| 128 | 768 | 768 | 47.3716 | 110.3687 | 97.0941 |  |  |  | 128 | 768 | 768 | 175.7673 | 309.5156 | 511.861 |  |  |  | 397 | 755 | 723 | 54.2766 | 122.8087 | 108.1334 |  |  | 2.4064
| 128 | 768 | 896 | 62.2832 | 115.2051 | 177.3271 |  |  |  | 128 | 768 | 896 | 212.0551 | 321.6641 | 706.5551 |  |  |  | 408 | 755 | 839 | 69.9006 | 128.0595 | 192.1079 |  |  | 2.3984
| 128 | 768 | 1023 | 89.3592 | 123.9869 | 323.0117 |  |  |  | 128 | 768 | 1023 | 252.0594 | 336.25 | 918.3428 |  |  |  | 421 | 754 | 955 | 97.2468 | 137.1923 | 338.7341 |  |  | 2.4865
| 128 | 896 | 0 | 59.4349 | 202.0055 | 19.7826 |  |  |  | 128 | 896 | 0 | 118.373 | 391.9113 | 39.2701 |  |  |  | 432 | 882 | 248 | 63.8342 | 211.2889 | 21.4863 |  |  | 0.9991
| 128 | 896 | 128 | 59.5387 | 202.0392 | 20.3414 |  |  |  | 128 | 896 | 128 | 120.2265 | 393.0941 | 48.3459 |  |  |  | 432 | 882 | 261 | 64.316 | 212.0286 | 22.3927 |  |  | 1.0733
| 128 | 896 | 256 | 59.9746 | 202.1805 | 22.6866 |  |  |  | 128 | 896 | 256 | 126.4363 | 395.2164 | 81.5469 |  |  |  | 433 | 882 | 320 | 65.1919 | 212.7695 | 26.3248 |  |  | 1.1946
| 128 | 896 | 384 | 61.0332 | 202.5239 | 28.3823 |  |  |  | 128 | 896 | 384 | 137.9359 | 399.0364 | 143.3496 |  |  |  | 436 | 881 | 406 | 66.5921 | 213.472 | 34.2671 |  |  | 1.3996
| 128 | 896 | 512 | 63.2328 | 203.2373 | 40.2178 |  |  |  | 128 | 896 | 512 | 155.2171 | 404.6542 | 236.2259 |  |  |  | 439 | 881 | 508 | 69.4283 | 214.5804 | 48.9722 |  |  | 1.6234
| 128 | 896 | 640 | 67.5121 | 204.6252 | 63.2426 |  |  |  | 128 | 896 | 640 | 178.7054 | 412.3685 | 362.3803 |  |  |  | 445 | 881 | 617 | 74.239 | 216.3046 | 74.8324 |  |  | 1.7341
| 128 | 896 | 768 | 75.5691 | 207.2384 | 106.594 |  |  |  | 128 | 896 | 768 | 208.5359 | 422.1606 | 522.6995 |  |  |  | 452 | 881 | 730 | 82.2681 | 219.0509 | 117.5409 |  |  | 1.4158
| 128 | 896 | 896 | 90.4807 | 212.0748 | 186.827 |  |  |  | 128 | 896 | 896 | 244.776 | 434.0754 | 717.4487 |  |  |  | 461 | 881 | 844 | 97.887 | 224.3139 | 201.4318 |  |  | 1.4003
| 128 | 896 | 1023 | 117.5568 | 220.8566 | 332.5116 |  |  |  | 128 | 896 | 1023 | 284.5997 | 447.9199 | 929.4819 |  |  |  | 472 | 880 | 959 | 125.2152 | 233.4456 | 347.9477 |  |  | 1.2356
| 128 | 1023 | 0 | 110.6351 | 377.8986 | 37.0322 |  |  |  | 128 | 1023 | 0 | 156.3782 | 521.8148 | 51.9343 |  |  |  | 491 | 1007 | 283 | 111.9421 | 376.6346 | 37.5983 |  |  | 0.2238
| 128 | 1023 | 128 | 110.739 | 377.9322 | 37.591 |  |  |  | 128 | 1023 | 128 | 158.0068 | 522.2526 | 60.9068 |  |  |  | 491 | 1007 | 294 | 112.3774 | 377.1638 | 38.485 |  |  | 0.2329
| 128 | 1023 | 256 | 111.1748 | 378.0736 | 39.9362 |  |  |  | 128 | 1023 | 256 | 164.1414 | 524.183 | 94.0278 |  |  |  | 492 | 1007 | 345 | 113.1432 | 377.5623 | 42.382 |  |  | 0.3784
| 128 | 1023 | 384 | 112.2334 | 378.4169 | 45.6319 |  |  |  | 128 | 1023 | 384 | 175.6041 | 527.8483 | 155.8039 |  |  |  | 494 | 1007 | 424 | 114.4873 | 378.0958 | 50.2989 |  |  | 0.6494
| 128 | 1023 | 512 | 114.4331 | 379.1304 | 57.4674 |  |  |  | 128 | 1023 | 512 | 192.791 | 533.3415 | 248.3333 |  |  |  | 497 | 1007 | 521 | 117.2907 | 379.0948 | 64.9728 |  |  | 0.9429
| 128 | 1023 | 640 | 118.7123 | 380.5183 | 80.4922 |  |  |  | 128 | 1023 | 640 | 216.1754 | 540.8629 | 374.2419 |  |  |  | 502 | 1006 | 627 | 122.0798 | 380.7735 | 90.7739 |  |  | 1.1425
| 128 | 1023 | 768 | 126.7694 | 383.1315 | 123.8436 |  |  |  | 128 | 1023 | 768 | 245.9542 | 550.4908 | 534.5569 |  |  |  | 508 | 1006 | 737 | 130.0597 | 383.3922 | 133.4172 |  |  | 0.9548
| 128 | 1023 | 896 | 141.681 | 387.9679 | 204.0766 |  |  |  | 128 | 1023 | 896 | 282.2078 | 562.1897 | 729.6215 |  |  |  | 516 | 1006 | 850 | 145.639 | 388.5509 | 217.2466 |  |  | 1.2218
| 128 | 1023 | 1023 | 168.7571 | 396.7497 | 349.7612 |  |  |  | 128 | 1023 | 1023 | 321.8295 | 575.0572 | 942.0657 |  |  |  | 525 | 1006 | 964 | 172.8982 | 397.5267 | 363.6258 |  |  | 1.1854
| 256 | 0 | 128 | 3.8865 | 1.7154 | 0.5794 |  |  |  | 256 | 0 | 128 | 22.824 | 10.2504 | 10.2395 |  |  |  | 235 | 71 | 116 | 7.3767 | 3.5668 | 1.8745 |  |  | 5.9771
| 256 | 0 | 256 | 4.3224 | 1.8568 | 2.9246 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 29.0525 | 12.2453 | 43.8544 |  |  |  | 238 | 70 | 238 | 8.0962 | 3.7973 | 5.7916 |  |  | 5.7654
| 256 | 0 | 384 | 5.381 | 2.2001 | 8.6203 |  |  |  | 256 | 0 | 384 | 40.6599 | 15.983 | 106.3643 |  |  |  | 244 | 67 | 355 | 9.2758 | 4.139 | 13.7751 |  |  | 4.0439
| 256 | 0 | 512 | 7.5807 | 2.9135 | 20.4558 |  |  |  | 256 | 0 | 512 | 58.0299 | 21.5816 | 200.0768 |  |  |  | 253 | 62 | 473 | 12.1201 | 5.0626 | 28.6269 |  |  | 2.9353
| 256 | 0 | 640 | 11.8599 | 4.3015 | 43.4807 |  |  |  | 256 | 0 | 640 | 81.5996 | 29.2067 | 326.8202 |  |  |  | 265 | 54 | 591 | 16.8854 | 6.5916 | 54.7437 |  |  | 2.2413
| 256 | 0 | 768 | 19.9169 | 6.9147 | 86.832 |  |  |  | 256 | 0 | 768 | 111.3495 | 38.8217 | 487.0355 |  |  |  | 280 | 37 | 710 | 24.9777 | 9.215 | 97.8281 |  |  | 1.7643
| 256 | 0 | 896 | 34.8286 | 11.7511 | 167.065 |  |  |  | 256 | 0 | 896 | 147.4115 | 50.5169 | 681.2409 |  |  |  | 298 | 0 | 828 | 40.6211 | 14.2719 | 182.4194 |  |  | 1.4489
| 256 | 0 | 1023 | 61.9046 | 20.5328 | 312.7496 |  |  |  | 256 | 0 | 1023 | 187.004 | 63.5752 | 891.8659 |  |  |  | 318 | 0 | 946 | 67.9553 | 23.1313 | 329.4285 |  |  | 1.1193
| 256 | 128 | 0 | 3.9791 | 2.3563 | 0.0868 |  |  |  | 256 | 128 | 0 | 23.0177 | 15.0783 | 1.6269 |  |  |  | 238 | 132 | 49 | 7.6058 | 5.467 | 1.2243 |  |  | 3.8488
| 256 | 128 | 128 | 4.0829 | 2.39 | 0.6455 |  |  |  | 256 | 128 | 128 | 24.6207 | 15.6463 | 10.724 |  |  |  | 238 | 132 | 118 | 8.0522 | 5.6584 | 2.0737 |  |  | 3.8017
| 256 | 128 | 256 | 4.5188 | 2.5314 | 2.9908 |  |  |  | 256 | 128 | 256 | 30.8581 | 17.6785 | 44.2287 |  |  |  | 241 | 131 | 238 | 8.7731 | 5.9045 | 5.9853 |  |  | 3.5631
| 256 | 128 | 384 | 5.5773 | 2.8747 | 8.6865 |  |  |  | 256 | 128 | 384 | 42.4175 | 21.4129 | 106.5536 |  |  |  | 246 | 130 | 355 | 9.956 | 6.2508 | 13.962 |  |  | 3.1978
| 256 | 128 | 512 | 7.777 | 3.5881 | 20.522 |  |  |  | 256 | 128 | 512 | 59.7866 | 27.0285 | 200.047 |  |  |  | 255 | 129 | 474 | 12.7817 | 7.173 | 28.7407 |  |  | 3.3263
| 256 | 128 | 640 | 12.0563 | 4.976 | 43.5468 |  |  |  | 256 | 128 | 640 | 83.286 | 34.6392 | 326.5425 |  |  |  | 267 | 126 | 591 | 17.541 | 8.7096 | 54.7773 |  |  | 3.3305
| 256 | 128 | 768 | 20.1133 | 7.5892 | 86.8982 |  |  |  | 256 | 128 | 768 | 113.077 | 44.2915 | 486.7826 |  |  |  | 282 | 122 | 710 | 25.6156 | 11.3287 | 97.7813 |  |  | 2.7572
| 256 | 128 | 896 | 35.0249 | 12.4256 | 167.1312 |  |  |  | 256 | 128 | 896 | 149.1603 | 56.0198 | 681.1979 |  |  |  | 300 | 117 | 828 | 41.2418 | 16.3893 | 182.2549 |  |  | 2.2956
| 256 | 128 | 1023 | 62.101 | 21.2074 | 312.8158 |  |  |  | 256 | 128 | 1023 | 188.8614 | 69.2075 | 892.1357 |  |  |  | 320 | 111 | 946 | 68.5415 | 25.2405 | 329.1127 |  |  | 1.7815
| 256 | 256 | 0 | 4.8033 | 5.1878 | 0.3645 |  |  |  | 256 | 256 | 0 | 28.6029 | 33.9996 | 3.4918 |  |  |  | 252 | 256 | 77 | 8.8882 | 9.8227 | 1.6485 |  |  | 4.6155
| 256 | 256 | 128 | 4.9071 | 5.2215 | 0.9232 |  |  |  | 256 | 256 | 128 | 30.3206 | 34.8548 | 12.6063 |  |  |  | 253 | 256 | 128 | 9.352 | 10.0567 | 2.5055 |  |  | 4.3629
| 256 | 256 | 384 | 6.4016 | 5.7062 | 8.9641 |  |  |  | 256 | 256 | 384 | 48.138 | 40.7779 | 108.3307 |  |  |  | 260 | 255 | 358 | 11.2629 | 10.6714 | 14.3808 |  |  | 4.2549
| 256 | 256 | 512 | 8.6012 | 6.4196 | 20.7996 |  |  |  | 256 | 256 | 512 | 65.4997 | 46.4103 | 201.8701 |  |  |  | 268 | 255 | 475 | 14.0954 | 11.6165 | 29.1766 |  |  | 3.9454
| 256 | 256 | 640 | 12.8805 | 7.8076 | 43.8245 |  |  |  | 256 | 256 | 640 | 89.0131 | 54.0969 | 328.1855 |  |  |  | 279 | 254 | 592 | 18.852 | 13.1473 | 55.1949 |  |  | 3.9071
| 256 | 256 | 768 | 20.9375 | 10.4208 | 87.1759 |  |  |  | 256 | 256 | 768 | 118.7658 | 63.7506 | 488.4642 |  |  |  | 294 | 253 | 711 | 26.908 | 15.7765 | 98.1107 |  |  | 3.6262
| 256 | 256 | 896 | 35.8492 | 15.2572 | 167.4089 |  |  |  | 256 | 256 | 896 | 154.925 | 75.628 | 682.7971 |  |  |  | 310 | 251 | 829 | 42.5095 | 20.832 | 182.4258 |  |  | 3.1961
| 256 | 256 | 1023 | 62.9252 | 24.0389 | 313.0934 |  |  |  | 256 | 256 | 1023 | 194.8016 | 89.2165 | 894.2387 |  |  |  | 329 | 249 | 946 | 69.7964 | 29.6905 | 329.1754 |  |  | 2.5816
| 256 | 384 | 0 | 6.805 | 12.0645 | 1.0389 |  |  |  | 256 | 384 | 0 | 38.7293 | 68.6409 | 6.8932 |  |  |  | 278 | 380 | 110 | 11.4023 | 18.393 | 2.4862 |  |  | 3.4676
| 256 | 384 | 128 | 6.9089 | 12.0982 | 1.5976 |  |  |  | 256 | 384 | 128 | 40.5883 | 69.9616 | 16.0595 |  |  |  | 279 | 380 | 147 | 11.8748 | 18.675 | 3.3447 |  |  | 3.5112
| 256 | 384 | 256 | 7.3447 | 12.2396 | 3.9428 |  |  |  | 256 | 384 | 256 | 46.8457 | 72.2571 | 49.5197 |  |  |  | 281 | 380 | 250 | 12.6124 | 18.9677 | 7.2573 |  |  | 3.5889
| 256 | 384 | 384 | 8.4033 | 12.5829 | 9.6385 |  |  |  | 256 | 384 | 384 | 58.4391 | 76.0882 | 111.6855 |  |  |  | 285 | 379 | 362 | 13.8046 | 19.3612 | 15.2207 |  |  | 3.5777
| 256 | 384 | 512 | 10.603 | 13.2964 | 21.474 |  |  |  | 256 | 384 | 512 | 75.8307 | 81.9063 | 205.1414 |  |  |  | 293 | 379 | 478 | 16.6486 | 20.3291 | 30.0106 |  |  | 3.468
| 256 | 384 | 640 | 14.8822 | 14.6843 | 44.4989 |  |  |  | 256 | 384 | 640 | 99.2909 | 89.5001 | 331.3543 |  |  |  | 302 | 378 | 595 | 21.3887 | 21.8695 | 55.9694 |  |  | 3.5764
| 256 | 384 | 768 | 22.9393 | 17.2975 | 87.8503 |  |  |  | 256 | 384 | 768 | 129.1518 | 99.4316 | 491.6794 |  |  |  | 315 | 378 | 712 | 29.4789 | 24.5288 | 98.968 |  |  | 3.6987
| 256 | 384 | 896 | 37.8509 | 22.1339 | 168.0833 |  |  |  | 256 | 384 | 896 | 165.3404 | 111.4458 | 686.1533 |  |  |  | 330 | 377 | 830 | 45.0772 | 29.5961 | 183.2919 |  |  | 3.6577
| 256 | 384 | 1023 | 64.9269 | 30.9156 | 313.7678 |  |  |  | 256 | 384 | 1023 | 205.3888 | 125.7134 | 897.3073 |  |  |  | 348 | 376 | 947 | 72.3737 | 38.502 | 330.0469 |  |  | 3.2542
| 256 | 512 | 0 | 10.9645 | 26.3542 | 2.4403 |  |  |  | 256 | 512 | 0 | 53.9521 | 120.8804 | 12.0294 |  |  |  | 316 | 505 | 144 | 16.4913 | 35.848 | 4.1904 |  |  | 3.3773
| 256 | 512 | 128 | 11.0684 | 26.3879 | 2.999 |  |  |  | 256 | 512 | 128 | 55.9238 | 122.5833 | 21.2277 |  |  |  | 316 | 505 | 171 | 17.0076 | 36.2575 | 5.0653 |  |  | 3.5037
| 256 | 512 | 256 | 11.5043 | 26.5292 | 5.3442 |  |  |  | 256 | 512 | 256 | 62.2608 | 125.0728 | 54.7041 |  |  |  | 318 | 505 | 262 | 17.7646 | 36.6157 | 8.9814 |  |  | 3.5983
| 256 | 512 | 384 | 12.5628 | 26.8726 | 11.0399 |  |  |  | 256 | 512 | 384 | 73.8444 | 128.9921 | 116.9125 |  |  |  | 321 | 505 | 369 | 18.9825 | 37.1036 | 16.9532 |  |  | 3.6889
| 256 | 512 | 512 | 14.7625 | 27.586 | 22.8754 |  |  |  | 256 | 512 | 512 | 91.2285 | 134.7577 | 210.1622 |  |  |  | 327 | 505 | 482 | 21.8191 | 38.0695 | 31.7196 |  |  | 3.6849
| 256 | 512 | 640 | 19.0418 | 28.9739 | 45.9003 |  |  |  | 256 | 512 | 640 | 114.7772 | 142.6219 | 336.5653 |  |  |  | 336 | 504 | 598 | 26.5955 | 39.7023 | 57.7311 |  |  | 3.7037
| 256 | 512 | 768 | 27.0988 | 31.5871 | 89.2516 |  |  |  | 256 | 512 | 768 | 144.6117 | 152.5044 | 496.7504 |  |  |  | 347 | 504 | 715 | 34.6776 | 42.3527 | 100.6865 |  |  | 4.114
| 256 | 512 | 896 | 42.0104 | 36.4235 | 169.4846 |  |  |  | 256 | 512 | 896 | 180.88 | 164.7575 | 691.2198 |  |  |  | 360 | 503 | 832 | 50.29 | 47.4947 | 184.968 |  |  | 4.2559
| 256 | 512 | 1023 | 69.0865 | 45.2053 | 315.1692 |  |  |  | 256 | 512 | 1023 | 221.1003 | 179.5575 | 902.7092 |  |  |  | 375 | 502 | 949 | 77.5864 | 56.4081 | 331.6942 |  |  | 4.2227
| 256 | 640 | 0 | 19.0565 | 54.1534 | 5.1665 |  |  |  | 256 | 640 | 0 | 74.919 | 192.7788 | 19.0913 |  |  |  | 360 | 630 | 178 | 24.5084 | 63.3725 | 6.8806 |  |  | 2.4818
| 256 | 640 | 128 | 19.1604 | 54.1871 | 5.7252 |  |  |  | 256 | 640 | 128 | 76.8779 | 194.5715 | 28.2842 |  |  |  | 360 | 630 | 199 | 25.0714 | 63.9397 | 7.7636 |  |  | 2.6293
| 256 | 640 | 256 | 19.5963 | 54.3284 | 8.0704 |  |  |  | 256 | 640 | 256 | 83.2617 | 197.1363 | 61.7311 |  |  |  | 362 | 630 | 278 | 25.8584 | 64.4083 | 11.6953 |  |  | 2.7675
| 256 | 640 | 384 | 20.6548 | 54.6718 | 13.7661 |  |  |  | 256 | 640 | 384 | 94.8632 | 201.1208 | 123.9164 |  |  |  | 365 | 630 | 379 | 27.083 | 64.9371 | 19.6617 |  |  | 2.9796
| 256 | 640 | 512 | 22.8545 | 55.3852 | 25.6016 |  |  |  | 256 | 640 | 512 | 112.2644 | 206.9386 | 217.271 |  |  |  | 370 | 630 | 489 | 29.956 | 66.0075 | 34.4448 |  |  | 3.2342
| 256 | 640 | 640 | 27.1338 | 56.7731 | 48.6265 |  |  |  | 256 | 640 | 640 | 135.7707 | 214.7223 | 343.4396 |  |  |  | 377 | 630 | 603 | 34.7202 | 67.6342 | 60.4141 |  |  | 3.1699
| 256 | 640 | 768 | 35.1908 | 59.3863 | 91.9779 |  |  |  | 256 | 640 | 768 | 165.6246 | 224.7116 | 503.7553 |  |  |  | 386 | 629 | 718 | 42.83 | 70.3839 | 103.379 |  |  | 2.7923
| 256 | 640 | 896 | 50.1024 | 64.2227 | 172.2109 |  |  |  | 256 | 640 | 896 | 201.876 | 236.9112 | 698.0601 |  |  |  | 397 | 629 | 835 | 58.4256 | 75.5295 | 187.5514 |  |  | 2.8911
| 256 | 640 | 1023 | 77.1785 | 73.0045 | 317.8954 |  |  |  | 256 | 640 | 1023 | 242.1271 | 251.8289 | 909.6435 |  |  |  | 411 | 628 | 951 | 85.7347 | 84.5427 | 334.1851 |  |  | 3.0802
| 256 | 768 | 0 | 34.2922 | 106.4939 | 10.2995 |  |  |  | 256 | 768 | 0 | 101.8635 | 285.2246 | 28.1698 |  |  |  | 409 | 756 | 213 | 40.1349 | 117.08 | 12.1298 |  |  | 2.1382
| 256 | 768 | 128 | 34.3961 | 106.5276 | 10.8582 |  |  |  | 256 | 768 | 128 | 103.7983 | 286.8175 | 37.3343 |  |  |  | 410 | 756 | 230 | 40.7559 | 117.8387 | 13.0358 |  |  | 2.2778
| 256 | 768 | 256 | 34.8319 | 106.669 | 13.2034 |  |  |  | 256 | 768 | 256 | 110.0653 | 289.1958 | 70.743 |  |  |  | 411 | 756 | 297 | 41.5645 | 118.3983 | 16.9594 |  |  | 2.3822
| 256 | 768 | 384 | 35.8905 | 107.0123 | 18.8991 |  |  |  | 256 | 768 | 384 | 121.673 | 293.1246 | 132.7889 |  |  |  | 413 | 756 | 391 | 42.8252 | 119.0443 | 24.9372 |  |  | 2.5643
| 256 | 768 | 512 | 38.0902 | 107.7257 | 30.7346 |  |  |  | 256 | 768 | 512 | 139.0689 | 298.9525 | 226.1758 |  |  |  | 417 | 756 | 498 | 45.7346 | 120.2523 | 39.7333 |  |  | 2.7851
| 256 | 768 | 640 | 42.3694 | 109.1137 | 53.7594 |  |  |  | 256 | 768 | 640 | 162.5712 | 306.7234 | 352.3992 |  |  |  | 423 | 756 | 609 | 50.5302 | 121.9669 | 65.7051 |  |  | 2.8594
| 256 | 768 | 768 | 50.4265 | 111.7269 | 97.1108 |  |  |  | 256 | 768 | 768 | 192.377 | 316.5599 | 512.4869 |  |  |  | 431 | 756 | 723 | 58.6365 | 124.7559 | 108.6209 |  |  | 2.5031
| 256 | 768 | 896 | 65.3381 | 116.5632 | 177.3438 |  |  |  | 256 | 768 | 896 | 228.5676 | 328.6999 | 706.8852 |  |  |  | 441 | 755 | 839 | 74.2403 | 129.9458 | 192.7527 |  |  | 2.4401
| 256 | 768 | 1023 | 92.4141 | 125.345 | 323.0284 |  |  |  | 256 | 768 | 1023 | 268.7231 | 343.3347 | 918.0663 |  |  |  | 452 | 755 | 955 | 101.5972 | 139.098 | 339.4352 |  |  | 2.4603
| 256 | 896 | 0 | 62.4898 | 203.3637 | 19.7993 |  |  |  | 256 | 896 | 0 | 135.1048 | 399.1074 | 39.3243 |  |  |  | 462 | 882 | 249 | 68.0807 | 213.1241 | 21.5 |  |  | 1.0726
| 256 | 896 | 128 | 62.5936 | 203.3973 | 20.3581 |  |  |  | 256 | 896 | 128 | 136.886 | 400.1787 | 48.4342 |  |  |  | 462 | 882 | 262 | 68.7385 | 213.9991 | 22.4304 |  |  | 1.1594
| 256 | 896 | 256 | 63.0295 | 203.5387 | 22.7033 |  |  |  | 256 | 896 | 256 | 143.1108 | 402.3545 | 81.7911 |  |  |  | 463 | 882 | 320 | 69.5424 | 214.5416 | 26.3403 |  |  | 1.2257
| 256 | 896 | 384 | 64.0881 | 203.882 | 28.399 |  |  |  | 256 | 896 | 384 | 154.6311 | 406.1556 | 143.8141 |  |  |  | 465 | 882 | 407 | 70.8109 | 215.2171 | 34.3126 |  |  | 1.4025
| 256 | 896 | 512 | 66.2877 | 204.5955 | 40.2345 |  |  |  | 256 | 896 | 512 | 171.9618 | 411.7835 | 236.9306 |  |  |  | 469 | 882 | 509 | 73.705 | 216.3904 | 49.0796 |  |  | 1.6311
| 256 | 896 | 640 | 70.567 | 205.9834 | 63.2593 |  |  |  | 256 | 896 | 640 | 195.4129 | 419.516 | 363.0674 |  |  |  | 474 | 882 | 617 | 78.5208 | 218.1698 | 75.0581 |  |  | 1.7642
| 256 | 896 | 768 | 78.624 | 208.5966 | 106.6107 |  |  |  | 256 | 896 | 768 | 225.1919 | 429.1908 | 523.1738 |  |  |  | 480 | 882 | 730 | 86.5688 | 220.8451 | 117.844 |  |  | 1.471
| 256 | 896 | 896 | 93.5356 | 213.433 | 186.8437 |  |  |  | 256 | 896 | 896 | 261.4125 | 441.2569 | 717.7663 |  |  |  | 489 | 881 | 844 | 102.179 | 226.0891 | 201.9401 |  |  | 1.4932
| 256 | 896 | 1023 | 120.6117 | 222.2148 | 332.5283 |  |  |  | 256 | 896 | 1023 | 301.4005 | 455.1872 | 929.1396 |  |  |  | 499 | 881 | 959 | 129.5855 | 235.3441 | 348.662 |  |  | 1.2796
| 256 | 1023 | 0 | 113.69 | 379.2567 | 37.0489 |  |  |  | 256 | 1023 | 0 | 173.5532 | 529.3099 | 52.0073 |  |  |  | 517 | 1007 | 284 | 116.2184 | 378.4686 | 37.6232 |  |  | 0.3326
| 256 | 1023 | 128 | 113.7939 | 379.2904 | 37.6076 |  |  |  | 256 | 1023 | 128 | 175.1365 | 529.7191 | 61.0714 |  |  |  | 517 | 1007 | 294 | 116.758 | 378.963 | 38.4928 |  |  | 0.3511
| 256 | 1023 | 256 | 114.2297 | 379.4318 | 39.9529 |  |  |  | 256 | 1023 | 256 | 181.2537 | 531.6296 | 94.3382 |  |  |  | 518 | 1007 | 345 | 117.544 | 379.4192 | 42.3974 |  |  | 0.4205
| 256 | 1023 | 384 | 115.2883 | 379.7751 | 45.6486 |  |  |  | 256 | 1023 | 384 | 192.7473 | 535.3002 | 156.1334 |  |  |  | 519 | 1007 | 425 | 118.778 | 379.9815 | 50.3653 |  |  | 0.6444
| 256 | 1023 | 512 | 117.488 | 380.4885 | 57.484 |  |  |  | 256 | 1023 | 512 | 209.9956 | 540.8159 | 249.1443 |  |  |  | 522 | 1007 | 522 | 121.6016 | 380.9383 | 65.0688 |  |  | 0.9318
| 256 | 1023 | 640 | 121.7673 | 381.8765 | 80.5089 |  |  |  | 256 | 1023 | 640 | 233.392 | 548.3689 | 375.0964 |  |  |  | 526 | 1007 | 627 | 126.3694 | 382.5981 | 90.973 |  |  | 1.1435
| 256 | 1023 | 768 | 129.8243 | 384.4896 | 123.8603 |  |  |  | 256 | 1023 | 768 | 263.1341 | 557.9449 | 535.2127 |  |  |  | 532 | 1007 | 737 | 134.4309 | 385.2669 | 133.797 |  |  | 0.9859
| 256 | 1023 | 896 | 144.7359 | 389.326 | 204.0933 |  |  |  | 256 | 1023 | 896 | 299.2436 | 569.5786 | 729.844 |  |  |  | 539 | 1007 | 850 | 150.0385 | 390.4838 | 217.9317 |  |  | 1.2931
| 256 | 1023 | 1023 | 171.812 | 398.1078 | 349.7779 |  |  |  | 256 | 1023 | 1023 | 339.0565 | 582.5388 | 941.5955 |  |  |  | 548 | 1006 | 964 | 177.2978 | 399.4254 | 364.3894 |  |  | 1.3019
| 384 | 0 | 128 | 11.3058 | 5.0139 | 0.6199 |  |  |  | 384 | 0 | 128 | 52.2016 | 23.3135 | 10.424 |  |  |  | 352 | 107 | 121 | 16.8612 | 7.7851 | 1.8507 |  |  | 2.6554
| 384 | 0 | 256 | 11.7416 | 5.1552 | 2.9652 |  |  |  | 384 | 0 | 256 | 58.4187 | 25.3034 | 44.1129 |  |  |  | 354 | 107 | 240 | 17.5366 | 7.9979 | 5.6274 |  |  | 3.2434
| 384 | 0 | 384 | 12.8002 | 5.4986 | 8.6608 |  |  |  | 384 | 0 | 384 | 70.0492 | 29.0463 | 106.8097 |  |  |  | 357 | 105 | 356 | 18.5312 | 8.2601 | 13.4676 |  |  | 2.7928
| 384 | 0 | 512 | 14.9999 | 6.212 | 20.4963 |  |  |  | 384 | 0 | 512 | 87.4667 | 34.6632 | 200.7304 |  |  |  | 362 | 103 | 474 | 21.4185 | 9.2102 | 28.2275 |  |  | 2.5836
| 384 | 0 | 640 | 19.2791 | 7.5999 | 43.5212 |  |  |  | 384 | 0 | 640 | 111.0188 | 42.2744 | 327.4529 |  |  |  | 369 | 99 | 592 | 26.077 | 10.6912 | 54.1424 |  |  | 2.3135
| 384 | 0 | 768 | 27.3362 | 10.2131 | 86.8726 |  |  |  | 384 | 0 | 768 | 140.712 | 51.8685 | 487.5908 |  |  |  | 379 | 93 | 710 | 34.1681 | 13.323 | 96.9361 |  |  | 2.0646
| 384 | 0 | 896 | 42.2478 | 15.0495 | 167.1056 |  |  |  | 384 | 0 | 896 | 176.6854 | 63.5321 | 681.4914 |  |  |  | 390 | 86 | 828 | 49.7387 | 18.348 | 181.4902 |  |  | 1.7244
| 384 | 0 | 1023 | 69.3239 | 23.8313 | 312.7901 |  |  |  | 384 | 0 | 1023 | 216.593 | 76.732 | 891.8395 |  |  |  | 404 | 74 | 946 | 76.8883 | 27.1441 | 327.5703 |  |  | 1.3676
| 384 | 128 | 0 | 11.3983 | 5.6548 | 0.1274 |  |  |  | 384 | 128 | 0 | 52.8977 | 28.3646 | 1.7981 |  |  |  | 354 | 150 | 65 | 17.0653 | 9.6725 | 1.2638 |  |  | 4.0484
| 384 | 128 | 128 | 11.5021 | 5.6884 | 0.6861 |  |  |  | 384 | 128 | 128 | 54.4436 | 28.9085 | 10.919 |  |  |  | 354 | 150 | 123 | 17.6278 | 9.9145 | 2.0498 |  |  | 3.8027
| 384 | 128 | 256 | 11.938 | 5.8298 | 3.0313 |  |  |  | 384 | 128 | 256 | 60.6056 | 30.8981 | 44.5078 |  |  |  | 355 | 150 | 240 | 18.3208 | 10.152 | 5.8182 |  |  | 3.3399
| 384 | 128 | 384 | 12.9966 | 6.1731 | 8.727 |  |  |  | 384 | 128 | 384 | 72.2263 | 34.6541 | 107.0788 |  |  |  | 358 | 149 | 356 | 19.3057 | 10.4138 | 13.6476 |  |  | 3.2118
| 384 | 128 | 512 | 15.1962 | 6.8866 | 20.5625 |  |  |  | 384 | 128 | 512 | 89.5889 | 40.2621 | 200.6935 |  |  |  | 364 | 147 | 474 | 22.1841 | 11.3663 | 28.3516 |  |  | 3.1469
| 384 | 128 | 640 | 19.4755 | 8.2745 | 43.5873 |  |  |  | 384 | 128 | 640 | 113.0939 | 47.8735 | 327.2338 |  |  |  | 371 | 145 | 592 | 26.8407 | 12.8505 | 54.2197 |  |  | 2.939
| 384 | 128 | 768 | 27.5325 | 10.8877 | 86.9387 |  |  |  | 384 | 128 | 768 | 142.745 | 57.4709 | 487.2194 |  |  |  | 380 | 142 | 710 | 34.9253 | 15.4906 | 96.9247 |  |  | 2.6277
| 384 | 128 | 896 | 42.4442 | 15.7241 | 167.1717 |  |  |  | 384 | 128 | 896 | 178.7867 | 69.1838 | 681.397 |  |  |  | 392 | 138 | 829 | 50.4535 | 20.5043 | 181.2662 |  |  | 2.2756
| 384 | 128 | 1023 | 69.5202 | 24.5059 | 312.8563 |  |  |  | 384 | 128 | 1023 | 218.8931 | 82.5527 | 892.4728 |  |  |  | 405 | 133 | 946 | 77.6197 | 29.3173 | 327.3594 |  |  | 1.8612
| 384 | 256 | 0 | 12.2225 | 8.4863 | 0.405 |  |  |  | 384 | 256 | 0 | 58.6061 | 47.319 | 3.6602 |  |  |  | 362 | 263 | 87 | 18.381 | 14.0368 | 1.6914 |  |  | 4.6517
| 384 | 256 | 128 | 12.3264 | 8.52 | 0.9638 |  |  |  | 384 | 256 | 128 | 60.2315 | 48.1102 | 12.7852 |  |  |  | 362 | 263 | 133 | 18.9658 | 14.3228 | 2.4839 |  |  | 4.3743
| 384 | 256 | 256 | 12.7622 | 8.6613 | 3.309 |  |  |  | 384 | 256 | 256 | 66.4133 | 50.2053 | 46.3268 |  |  |  | 363 | 263 | 244 | 19.6473 | 14.5611 | 6.2316 |  |  | 3.7296
| 384 | 256 | 384 | 13.8208 | 9.0047 | 9.0047 |  |  |  | 384 | 256 | 384 | 78.0039 | 53.9959 | 108.7492 |  |  |  | 366 | 263 | 359 | 20.6537 | 14.8571 | 14.0604 |  |  | 3.7353
| 384 | 256 | 512 | 16.0205 | 9.7181 | 20.8402 |  |  |  | 384 | 256 | 512 | 95.4231 | 59.6749 | 202.4435 |  |  |  | 371 | 262 | 476 | 23.5153 | 15.8007 | 28.7503 |  |  | 3.6333
| 384 | 256 | 640 | 20.2997 | 11.106 | 43.865 |  |  |  | 384 | 256 | 640 | 118.8835 | 67.3302 | 328.7616 |  |  |  | 378 | 261 | 593 | 28.1871 | 17.3122 | 54.6159 |  |  | 3.5087
| 384 | 256 | 768 | 28.3568 | 13.7192 | 87.2164 |  |  |  | 384 | 256 | 768 | 148.6312 | 76.986 | 488.9592 |  |  |  | 387 | 260 | 711 | 36.2584 | 19.9438 | 97.3029 |  |  | 3.2397
| 384 | 256 | 896 | 43.2684 | 18.5556 | 167.4494 |  |  |  | 384 | 256 | 896 | 184.7136 | 88.8478 | 683.1487 |  |  |  | 399 | 258 | 829 | 51.7497 | 24.9551 | 181.4496 |  |  | 2.9334
| 384 | 256 | 1023 | 70.3444 | 27.3374 | 313.134 |  |  |  | 384 | 256 | 1023 | 224.8793 | 102.5579 | 894.2717 |  |  |  | 412 | 256 | 946 | 78.9378 | 33.7906 | 327.6255 |  |  | 2.4937
| 384 | 384 | 0 | 14.2242 | 15.363 | 1.0794 |  |  |  | 384 | 384 | 0 | 68.7559 | 81.8665 | 7.0527 |  |  |  | 378 | 384 | 116 | 20.9209 | 22.613 | 2.5266 |  |  | 3.4383
| 384 | 384 | 128 | 14.3281 | 15.3967 | 1.6382 |  |  |  | 384 | 384 | 128 | 70.5178 | 83.1732 | 16.2306 |  |  |  | 378 | 384 | 150 | 21.5222 | 22.9583 | 3.3227 |  |  | 3.493
| 384 | 384 | 256 | 14.7639 | 15.5381 | 3.9834 |  |  |  | 384 | 384 | 256 | 76.8009 | 85.4954 | 49.7793 |  |  |  | 379 | 384 | 252 | 22.2178 | 23.2314 | 7.0891 |  |  | 3.5409
| 384 | 384 | 512 | 18.0222 | 16.5948 | 21.5146 |  |  |  | 384 | 384 | 512 | 105.7508 | 95.0105 | 205.6519 |  |  |  | 387 | 383 | 478 | 26.0983 | 24.5269 | 29.599 |  |  | 3.5811
| 384 | 384 | 640 | 22.3014 | 17.9827 | 44.5394 |  |  |  | 384 | 384 | 640 | 129.2738 | 102.844 | 331.9873 |  |  |  | 393 | 383 | 595 | 30.7451 | 26.0324 | 55.4145 |  |  | 3.5135
| 384 | 384 | 768 | 30.3585 | 20.5959 | 87.8908 |  |  |  | 384 | 384 | 768 | 159.0411 | 112.5593 | 492.2079 |  |  |  | 402 | 382 | 713 | 38.8246 | 28.6926 | 98.0498 |  |  | 3.4209
| 384 | 384 | 896 | 45.2701 | 25.4323 | 168.1238 |  |  |  | 384 | 384 | 896 | 195.2112 | 124.6393 | 686.4139 |  |  |  | 413 | 381 | 830 | 54.3579 | 33.7429 | 182.3369 |  |  | 3.3424
| 384 | 384 | 1023 | 72.3462 | 34.2141 | 313.8084 |  |  |  | 384 | 384 | 1023 | 235.6119 | 139.0926 | 897.6648 |  |  |  | 425 | 380 | 948 | 81.5146 | 42.5878 | 328.3451 |  |  | 3.0408
| 384 | 512 | 0 | 18.3838 | 29.6526 | 2.4808 |  |  |  | 384 | 512 | 0 | 84.0869 | 134.1609 | 12.1922 |  |  |  | 402 | 508 | 148 | 26.0076 | 40.0235 | 4.2315 |  |  | 3.4879
| 384 | 512 | 128 | 18.4876 | 29.6863 | 3.0395 |  |  |  | 384 | 512 | 128 | 85.9567 | 135.8453 | 21.3987 |  |  |  | 403 | 508 | 174 | 26.6496 | 40.502 | 5.0399 |  |  | 3.635
| 384 | 512 | 256 | 18.9235 | 29.8277 | 5.3847 |  |  |  | 384 | 512 | 256 | 92.2317 | 138.2386 | 54.9205 |  |  |  | 404 | 508 | 263 | 27.3744 | 40.8673 | 8.7978 |  |  | 3.6906
| 384 | 512 | 384 | 19.982 | 30.171 | 11.0804 |  |  |  | 384 | 512 | 384 | 103.8109 | 142.1462 | 117.221 |  |  |  | 406 | 507 | 370 | 28.3901 | 41.2293 | 16.6314 |  |  | 3.7224
| 384 | 512 | 512 | 22.1817 | 30.8845 | 22.9159 |  |  |  | 384 | 512 | 512 | 121.2096 | 147.9369 | 210.7041 |  |  |  | 411 | 507 | 483 | 31.2919 | 42.2806 | 31.3123 |  |  | 3.7546
| 384 | 512 | 640 | 26.461 | 32.2724 | 45.9408 |  |  |  | 384 | 512 | 640 | 144.7579 | 155.7813 | 337.0853 |  |  |  | 417 | 507 | 598 | 35.9479 | 43.8057 | 57.1097 |  |  | 3.8151
| 384 | 512 | 768 | 34.518 | 34.8856 | 89.2922 |  |  |  | 384 | 512 | 768 | 174.4688 | 165.5684 | 497.0414 |  |  |  | 425 | 506 | 715 | 44.0343 | 46.5182 | 99.7389 |  |  | 3.9095
| 384 | 512 | 896 | 49.4296 | 39.722 | 169.5252 |  |  |  | 384 | 512 | 896 | 210.6475 | 177.7513 | 691.3096 |  |  |  | 435 | 506 | 832 | 59.5348 | 51.5669 | 183.8352 |  |  | 3.9645
| 384 | 512 | 1023 | 76.5057 | 48.5038 | 315.2097 |  |  |  | 384 | 512 | 1023 | 251.1537 | 192.7213 | 902.4489 |  |  |  | 446 | 505 | 949 | 86.6934 | 60.4794 | 329.7814 |  |  | 3.9353
| 384 | 640 | 0 | 26.4758 | 57.4518 | 5.207 |  |  |  | 384 | 640 | 0 | 105.0517 | 205.9957 | 19.2378 |  |  |  | 435 | 632 | 181 | 34.0205 | 67.4784 | 6.9134 |  |  | 2.7603
| 384 | 640 | 128 | 26.5796 | 57.4855 | 5.7657 |  |  |  | 384 | 640 | 128 | 106.9394 | 207.7552 | 28.4646 |  |  |  | 435 | 632 | 202 | 34.7172 | 68.1295 | 7.7335 |  |  | 2.9417
| 384 | 640 | 256 | 27.0155 | 57.6269 | 8.111 |  |  |  | 384 | 640 | 256 | 113.2703 | 210.2656 | 61.9758 |  |  |  | 436 | 632 | 279 | 35.4518 | 68.5801 | 11.4984 |  |  | 2.97
| 384 | 640 | 384 | 28.074 | 57.9702 | 13.8067 |  |  |  | 384 | 640 | 384 | 124.8829 | 214.2434 | 124.2421 |  |  |  | 438 | 632 | 380 | 36.5261 | 69.0755 | 19.3492 |  |  | 3.0617
| 384 | 640 | 512 | 30.2737 | 58.6837 | 25.6422 |  |  |  | 384 | 640 | 512 | 142.2329 | 219.9875 | 217.6355 |  |  |  | 442 | 632 | 490 | 39.4411 | 70.1904 | 34.0296 |  |  | 3.3062
| 384 | 640 | 640 | 34.553 | 60.0716 | 48.667 |  |  |  | 384 | 640 | 640 | 165.7928 | 227.8703 | 343.9856 |  |  |  | 447 | 632 | 603 | 44.0969 | 71.7532 | 59.818 |  |  | 3.2964
| 384 | 640 | 768 | 42.61 | 62.6848 | 92.0184 |  |  |  | 384 | 640 | 768 | 195.5499 | 237.7357 | 504.0001 |  |  |  | 455 | 631 | 719 | 52.2222 | 74.5406 | 102.4772 |  |  | 2.9602
| 384 | 640 | 896 | 57.5216 | 67.5212 | 172.2514 |  |  |  | 384 | 640 | 896 | 231.8114 | 250.0585 | 698.3196 |  |  |  | 463 | 631 | 835 | 67.7276 | 79.6529 | 186.5255 |  |  | 2.9542
| 384 | 640 | 1023 | 84.5977 | 76.3029 | 317.936 |  |  |  | 384 | 640 | 1023 | 272.2628 | 265.1286 | 909.165 |  |  |  | 474 | 630 | 952 | 94.9026 | 88.6116 | 332.487 |  |  | 3.0138
| 384 | 768 | 0 | 41.7114 | 109.7924 | 10.34 |  |  |  | 384 | 768 | 0 | 132.1097 | 298.491 | 28.3139 |  |  |  | 473 | 758 | 216 | 49.6732 | 121.2033 | 12.1619 |  |  | 2.3458
| 384 | 768 | 128 | 41.8153 | 109.8261 | 10.8987 |  |  |  | 384 | 768 | 128 | 133.9131 | 300.0089 | 37.5019 |  |  |  | 473 | 758 | 232 | 50.4276 | 122.0348 | 13.0035 |  |  | 2.5019
| 384 | 768 | 256 | 42.2512 | 109.9674 | 13.2439 |  |  |  | 384 | 768 | 256 | 140.17 | 302.3506 | 70.9761 |  |  |  | 474 | 758 | 299 | 51.2253 | 122.6609 | 16.7904 |  |  | 2.5454
| 384 | 768 | 384 | 43.3097 | 110.3108 | 18.9396 |  |  |  | 384 | 768 | 384 | 151.7388 | 306.2423 | 133.1958 |  |  |  | 476 | 758 | 392 | 52.2946 | 123.2171 | 24.6353 |  |  | 2.6231
| 384 | 768 | 512 | 45.5094 | 111.0242 | 30.7751 |  |  |  | 384 | 768 | 512 | 169.0662 | 311.9521 | 226.4537 |  |  |  | 480 | 757 | 498 | 55.2352 | 124.4047 | 39.3028 |  |  | 2.8101
| 384 | 768 | 640 | 49.7887 | 112.4121 | 53.8 |  |  |  | 384 | 768 | 640 | 192.5853 | 319.7704 | 352.74 |  |  |  | 484 | 757 | 610 | 59.9165 | 126.0554 | 65.0906 |  |  | 2.8745
| 384 | 768 | 768 | 57.8457 | 115.0253 | 97.1514 |  |  |  | 384 | 768 | 768 | 222.406 | 329.6705 | 512.8428 |  |  |  | 491 | 757 | 724 | 68.0168 | 128.8356 | 107.6682 |  |  | 2.5894
| 384 | 768 | 896 | 72.7573 | 119.8617 | 177.3844 |  |  |  | 384 | 768 | 896 | 258.5141 | 341.7324 | 706.9799 |  |  |  | 499 | 757 | 839 | 83.6008 | 134.0871 | 191.8806 |  |  | 2.5236
| 384 | 768 | 1023 | 99.8334 | 128.6435 | 323.0689 |  |  |  | 384 | 768 | 1023 | 299.0603 | 356.5548 | 918.326 |  |  |  | 508 | 756 | 955 | 110.7952 | 143.1736 | 337.7553 |  |  | 2.463
| 384 | 896 | 0 | 69.909 | 206.6621 | 19.8399 |  |  |  | 384 | 896 | 0 | 165.4248 | 412.3077 | 39.4643 |  |  |  | 517 | 883 | 250 | 77.6544 | 217.2635 | 21.5408 |  |  | 1.2589
| 384 | 896 | 128 | 70.0128 | 206.6958 | 20.3986 |  |  |  | 384 | 896 | 128 | 167.1453 | 413.4454 | 48.5998 |  |  |  | 517 | 883 | 263 | 78.4334 | 218.1785 | 22.3803 |  |  | 1.3541
| 384 | 896 | 256 | 70.4487 | 206.8372 | 22.7438 |  |  |  | 384 | 896 | 256 | 173.3576 | 415.6103 | 82.0216 |  |  |  | 518 | 883 | 321 | 79.2589 | 218.8831 | 26.1747 |  |  | 1.3683
| 384 | 896 | 384 | 71.5073 | 207.1805 | 28.4395 |  |  |  | 384 | 896 | 384 | 184.9192 | 419.4397 | 144.1995 |  |  |  | 520 | 883 | 408 | 80.3089 | 219.3808 | 33.992 |  |  | 1.4331
| 384 | 896 | 512 | 73.707 | 207.8939 | 40.275 |  |  |  | 384 | 896 | 512 | 202.2368 | 425.0958 | 237.4571 |  |  |  | 522 | 883 | 509 | 83.2309 | 220.5376 | 48.664 |  |  | 1.6214
| 384 | 896 | 640 | 77.9862 | 209.2819 | 63.2999 |  |  |  | 384 | 896 | 640 | 225.7215 | 432.7694 | 363.7164 |  |  |  | 527 | 883 | 618 | 87.9197 | 222.2173 | 74.4439 |  |  | 1.7308
| 384 | 896 | 768 | 86.0432 | 211.8951 | 106.6512 |  |  |  | 384 | 896 | 768 | 255.439 | 442.5224 | 523.693 |  |  |  | 532 | 883 | 730 | 96.0429 | 225.0639 | 117.0275 |  |  | 1.5078
| 384 | 896 | 896 | 100.9549 | 216.7314 | 186.8842 |  |  |  | 384 | 896 | 896 | 291.531 | 454.3765 | 717.9258 |  |  |  | 539 | 882 | 844 | 111.5896 | 230.2612 | 201.1329 |  |  | 1.5672
| 384 | 896 | 1023 | 128.0309 | 225.5132 | 332.5688 |  |  |  | 384 | 896 | 1023 | 331.8441 | 468.4715 | 929.2057 |  |  |  | 548 | 882 | 959 | 138.7567 | 239.3472 | 346.8766 |  |  | 1.3427
| 384 | 1023 | 0 | 121.1093 | 382.5552 | 37.0895 |  |  |  | 384 | 1023 | 0 | 204.6115 | 542.9575 | 52.1769 |  |  |  | 564 | 1008 | 285 | 125.9134 | 382.7691 | 37.6631 |  |  | 0.562
| 384 | 1023 | 128 | 121.2131 | 382.5889 | 37.6482 |  |  |  | 384 | 1023 | 128 | 206.101 | 543.3183 | 61.2062 |  |  |  | 564 | 1008 | 296 | 126.5763 | 383.3108 | 38.4669 |  |  | 0.5936
| 384 | 1023 | 256 | 121.649 | 382.7302 | 39.9934 |  |  |  | 384 | 1023 | 256 | 212.2322 | 545.2575 | 94.5655 |  |  |  | 565 | 1008 | 346 | 127.2931 | 383.6949 | 42.2351 |  |  | 0.5752
| 384 | 1023 | 384 | 122.7075 | 383.0736 | 45.6891 |  |  |  | 384 | 1023 | 384 | 223.6925 | 548.8761 | 156.671 |  |  |  | 566 | 1008 | 426 | 128.3292 | 384.1374 | 50.05 |  |  | 0.6595
| 384 | 1023 | 512 | 124.9072 | 383.787 | 57.5246 |  |  |  | 384 | 1023 | 512 | 240.9155 | 554.4121 | 249.6534 |  |  |  | 569 | 1008 | 522 | 131.231 | 385.2159 | 64.6798 |  |  | 0.8933
| 384 | 1023 | 640 | 129.1865 | 385.1749 | 80.5494 |  |  |  | 384 | 1023 | 640 | 264.3144 | 561.9328 | 375.6082 |  |  |  | 572 | 1008 | 627 | 135.8799 | 386.7771 | 90.4142 |  |  | 1.0806
| 384 | 1023 | 768 | 137.2435 | 387.7881 | 123.9008 |  |  |  | 384 | 1023 | 768 | 293.9951 | 571.4787 | 535.583 |  |  |  | 577 | 1008 | 738 | 143.9647 | 389.4955 | 132.9562 |  |  | 0.938
| 384 | 1023 | 896 | 152.1551 | 392.6245 | 204.1338 |  |  |  | 384 | 1023 | 896 | 330.0845 | 583.1614 | 730.1046 |  |  |  | 584 | 1007 | 851 | 159.4208 | 394.5486 | 216.819 |  |  | 1.2458
| 384 | 1023 | 1023 | 179.2312 | 401.4063 | 349.8184 |  |  |  | 384 | 1023 | 1023 | 370.2568 | 596.2664 | 941.7869 |  |  |  | 591 | 1007 | 964 | 186.5423 | 403.4773 | 362.5215 |  |  | 1.287
| 512 | 0 | 128 | 26.7227 | 11.868 | 0.7042 |  |  |  | 512 | 0 | 128 | 95.8099 | 42.7144 | 10.6794 |  |  |  | 470 | 143 | 130 | 34.6172 | 15.6807 | 1.9799 |  |  | 2.4254
| 512 | 0 | 256 | 27.1586 | 12.0094 | 3.0494 |  |  |  | 512 | 0 | 256 | 101.9373 | 44.6602 | 44.3954 |  |  |  | 471 | 143 | 243 | 35.2484 | 15.874 | 5.8213 |  |  | 3.6737
| 512 | 0 | 384 | 28.2172 | 12.3527 | 8.7451 |  |  |  | 512 | 0 | 384 | 113.6342 | 48.4266 | 107.2632 |  |  |  | 473 | 142 | 358 | 35.8796 | 15.971 | 13.7292 |  |  | 3.0693
| 512 | 0 | 512 | 30.4168 | 13.0661 | 20.5806 |  |  |  | 512 | 0 | 512 | 131.0537 | 54.0438 | 201.2691 |  |  |  | 476 | 140 | 475 | 38.856 | 16.956 | 28.6317 |  |  | 2.6373
| 512 | 0 | 640 | 34.6961 | 14.454 | 43.6054 |  |  |  | 512 | 0 | 640 | 154.5573 | 61.6377 | 327.8619 |  |  |  | 481 | 138 | 593 | 43.5045 | 18.429 | 54.8178 |  |  | 2.2421
| 512 | 0 | 768 | 42.7531 | 17.0672 | 86.9568 |  |  |  | 512 | 0 | 768 | 184.2583 | 71.2377 | 488.0621 |  |  |  | 488 | 135 | 711 | 51.701 | 21.0957 | 97.9098 |  |  | 2.0098
| 512 | 0 | 896 | 57.6648 | 21.9036 | 167.1898 |  |  |  | 512 | 0 | 896 | 220.144 | 82.8604 | 681.7834 |  |  |  | 496 | 130 | 829 | 67.1486 | 26.0712 | 182.3282 |  |  | 1.8125
| 512 | 0 | 1023 | 84.7408 | 30.6854 | 312.8744 |  |  |  | 512 | 0 | 1023 | 260.1142 | 96.0883 | 892.2278 |  |  |  | 505 | 125 | 946 | 94.4232 | 34.9121 | 329.1549 |  |  | 1.5617
| 512 | 128 | 0 | 26.8153 | 12.5089 | 0.2116 |  |  |  | 512 | 128 | 0 | 96.8401 | 47.8963 | 2.046 |  |  |  | 471 | 175 | 84 | 34.6308 | 17.4766 | 1.363 |  |  | 2.759
| 512 | 128 | 128 | 26.9191 | 12.5426 | 0.7703 |  |  |  | 512 | 128 | 128 | 98.2764 | 48.3898 | 11.1725 |  |  |  | 471 | 174 | 132 | 35.5565 | 17.8882 | 2.1834 |  |  | 2.8007
| 512 | 128 | 256 | 27.355 | 12.6839 | 3.1155 |  |  |  | 512 | 128 | 256 | 104.3932 | 50.3631 | 44.7743 |  |  |  | 472 | 174 | 243 | 36.2112 | 18.1054 | 6.0147 |  |  | 3.3333
| 512 | 128 | 384 | 28.4135 | 13.0273 | 8.8112 |  |  |  | 512 | 128 | 384 | 115.9926 | 54.1116 | 107.3099 |  |  |  | 474 | 173 | 358 | 36.8496 | 18.2106 | 13.9112 |  |  | 3.0705
| 512 | 128 | 512 | 30.6132 | 13.7407 | 20.6467 |  |  |  | 512 | 128 | 512 | 133.4048 | 59.7417 | 201.1151 |  |  |  | 477 | 172 | 475 | 39.8395 | 19.2071 | 28.785 |  |  | 2.9064
| 512 | 128 | 640 | 34.8925 | 15.1286 | 43.6716 |  |  |  | 512 | 128 | 640 | 156.8348 | 67.3184 | 327.5291 |  |  |  | 482 | 171 | 593 | 44.4265 | 20.6626 | 54.8333 |  |  | 2.6763
| 512 | 128 | 768 | 42.9495 | 17.7418 | 87.023 |  |  |  | 512 | 128 | 768 | 186.6803 | 77.0001 | 487.8488 |  |  |  | 489 | 168 | 711 | 52.661 | 23.3551 | 97.8873 |  |  | 2.489
| 512 | 128 | 896 | 57.8611 | 22.5782 | 167.256 |  |  |  | 512 | 128 | 896 | 222.6 | 88.6646 | 681.7765 |  |  |  | 497 | 165 | 829 | 68.0944 | 28.3261 | 182.2442 |  |  | 2.264
| 512 | 128 | 1023 | 84.9372 | 31.36 | 312.9405 |  |  |  | 512 | 128 | 1023 | 262.6369 | 102.0066 | 892.5095 |  |  |  | 506 | 161 | 946 | 95.3355 | 37.1612 | 328.9255 |  |  | 1.9702
| 512 | 256 | 0 | 27.6395 | 15.3404 | 0.4893 |  |  |  | 512 | 256 | 0 | 102.6935 | 66.8692 | 3.8971 |  |  |  | 476 | 275 | 100 | 35.9975 | 21.8667 | 1.7893 |  |  | 3.528
| 512 | 256 | 128 | 27.7433 | 15.3741 | 1.048 |  |  |  | 512 | 256 | 128 | 104.2245 | 67.667 | 13.0688 |  |  |  | 476 | 275 | 140 | 36.953 | 22.3112 | 2.6091 |  |  | 3.4169
| 512 | 256 | 256 | 28.1792 | 15.5155 | 3.3932 |  |  |  | 512 | 256 | 256 | 110.4596 | 69.7434 | 46.6773 |  |  |  | 477 | 275 | 247 | 37.6175 | 22.5499 | 6.4411 |  |  | 3.4559
| 512 | 256 | 384 | 29.2378 | 15.8588 | 9.0889 |  |  |  | 512 | 256 | 384 | 121.9501 | 73.5245 | 109.1092 |  |  |  | 479 | 274 | 360 | 38.2572 | 22.6706 | 14.3574 |  |  | 3.4147
| 512 | 256 | 512 | 31.4374 | 16.5722 | 20.9244 |  |  |  | 512 | 256 | 512 | 139.4378 | 79.2121 | 202.9382 |  |  |  | 483 | 274 | 477 | 41.2218 | 23.6728 | 29.183 |  |  | 3.3349
| 512 | 256 | 640 | 35.7167 | 17.9602 | 43.9493 |  |  |  | 512 | 256 | 640 | 162.7379 | 86.7697 | 329.1589 |  |  |  | 487 | 273 | 594 | 45.8168 | 25.1343 | 55.2123 |  |  | 3.1784
| 512 | 256 | 768 | 43.7737 | 20.5733 | 87.3007 |  |  |  | 512 | 256 | 768 | 192.56 | 96.5095 | 489.3914 |  |  |  | 494 | 272 | 712 | 54.0418 | 27.8346 | 98.2204 |  |  | 2.9972
| 512 | 256 | 896 | 58.6853 | 25.4097 | 167.5336 |  |  |  | 512 | 256 | 896 | 228.5863 | 108.2982 | 683.4121 |  |  |  | 502 | 270 | 830 | 69.4505 | 32.8024 | 182.4637 |  |  | 2.771
| 512 | 256 | 1023 | 85.7614 | 34.1915 | 313.2182 |  |  |  | 512 | 256 | 1023 | 268.7742 | 122.0898 | 893.9034 |  |  |  | 511 | 268 | 947 | 96.6708 | 41.6447 | 329.031 |  |  | 2.4591
| 512 | 384 | 0 | 29.6412 | 22.2171 | 1.1637 |  |  |  | 512 | 384 | 0 | 113.027 | 101.5936 | 7.3035 |  |  |  | 487 | 390 | 124 | 38.5733 | 30.4417 | 2.6167 |  |  | 3.4812
| 512 | 384 | 128 | 29.745 | 22.2508 | 1.7224 |  |  |  | 512 | 384 | 128 | 114.5369 | 102.6323 | 16.4858 |  |  |  | 487 | 390 | 157 | 39.5555 | 30.9682 | 3.4509 |  |  | 3.4563
| 512 | 384 | 256 | 30.1809 | 22.3922 | 4.0676 |  |  |  | 512 | 384 | 256 | 120.8061 | 104.956 | 50.084 |  |  |  | 488 | 390 | 254 | 40.2333 | 31.2341 | 7.281 |  |  | 3.5097
| 512 | 384 | 384 | 31.2395 | 22.7355 | 9.7633 |  |  |  | 512 | 384 | 384 | 132.4944 | 108.924 | 112.6498 |  |  |  | 490 | 390 | 365 | 40.904 | 31.412 | 15.1861 |  |  | 3.6165
| 512 | 384 | 512 | 33.4392 | 23.4489 | 21.5988 |  |  |  | 512 | 384 | 512 | 149.7899 | 114.534 | 206.2217 |  |  |  | 493 | 390 | 480 | 43.8659 | 32.4114 | 30.0258 |  |  | 3.5692
| 512 | 384 | 640 | 37.7184 | 24.8369 | 44.6237 |  |  |  | 512 | 384 | 640 | 173.3817 | 122.4038 | 332.6629 |  |  |  | 498 | 389 | 596 | 48.4488 | 33.8961 | 56.0348 |  |  | 3.4541
| 512 | 384 | 768 | 45.7754 | 27.4501 | 87.975 |  |  |  | 512 | 384 | 768 | 202.9817 | 132.0094 | 492.6105 |  |  |  | 504 | 389 | 713 | 56.6624 | 36.5925 | 98.9981 |  |  | 3.3071
| 512 | 384 | 896 | 60.6871 | 32.2865 | 168.208 |  |  |  | 512 | 384 | 896 | 239.164 | 144.147 | 686.6955 |  |  |  | 512 | 388 | 831 | 72.0878 | 41.596 | 183.2578 |  |  | 3.1622
| 512 | 384 | 1023 | 87.7631 | 41.0682 | 313.8926 |  |  |  | 512 | 384 | 1023 | 279.4885 | 158.4959 | 897.6004 |  |  |  | 521 | 387 | 948 | 99.3745 | 50.483 | 329.992 |  |  | 2.9216
| 512 | 512 | 0 | 33.8007 | 36.5068 | 2.565 |  |  |  | 512 | 512 | 0 | 128.2421 | 153.6494 | 12.4213 |  |  |  | 504 | 512 | 154 | 43.7462 | 47.9011 | 4.3251 |  |  | 3.6229
| 512 | 512 | 128 | 33.9046 | 36.5405 | 3.1238 |  |  |  | 512 | 512 | 128 | 130.048 | 155.2915 | 21.6454 |  |  |  | 504 | 512 | 179 | 44.7657 | 48.5666 | 5.1736 |  |  | 3.7257
| 512 | 512 | 256 | 34.3405 | 36.6818 | 5.469 |  |  |  | 512 | 512 | 256 | 136.3031 | 157.7212 | 55.2459 |  |  |  | 505 | 512 | 266 | 45.4656 | 48.914 | 9.0004 |  |  | 3.8326
| 512 | 512 | 384 | 35.399 | 37.0252 | 11.1647 |  |  |  | 512 | 512 | 384 | 147.9496 | 161.6913 | 117.7282 |  |  |  | 507 | 512 | 371 | 46.1155 | 49.1114 | 16.9208 |  |  | 4.2423
| 512 | 512 | 640 | 41.878 | 39.1265 | 46.025 |  |  |  | 512 | 512 | 640 | 188.8521 | 175.3 | 337.6934 |  |  |  | 514 | 511 | 599 | 53.7158 | 51.7094 | 57.7567 |  |  | 4.1807
| 512 | 512 | 768 | 49.935 | 41.7397 | 89.3764 |  |  |  | 512 | 512 | 768 | 218.6566 | 185.2046 | 497.7714 |  |  |  | 520 | 511 | 716 | 61.9339 | 54.4417 | 100.7211 |  |  | 3.8115
| 512 | 512 | 896 | 64.8466 | 46.5761 | 169.6094 |  |  |  | 512 | 512 | 896 | 254.7374 | 197.3327 | 691.7429 |  |  |  | 528 | 510 | 833 | 77.3868 | 59.4939 | 184.9805 |  |  | 3.8301
| 512 | 512 | 1023 | 91.9227 | 55.3579 | 315.294 |  |  |  | 512 | 512 | 1023 | 295.3055 | 212.3848 | 902.3669 |  |  |  | 536 | 510 | 950 | 104.6725 | 68.4492 | 331.6861 |  |  | 3.7404
| 512 | 640 | 0 | 41.8927 | 64.306 | 5.2913 |  |  |  | 512 | 640 | 0 | 149.3943 | 225.6333 | 19.4857 |  |  |  | 528 | 635 | 186 | 51.8109 | 75.3914 | 7.0065 |  |  | 2.9325
| 512 | 640 | 128 | 41.9966 | 64.3396 | 5.85 |  |  |  | 512 | 640 | 128 | 151.1013 | 227.2964 | 28.7168 |  |  |  | 528 | 635 | 206 | 52.8436 | 76.1765 | 7.8734 |  |  | 3.1715
| 512 | 640 | 256 | 42.4324 | 64.481 | 8.1952 |  |  |  | 512 | 640 | 256 | 157.395 | 229.7317 | 62.2846 |  |  |  | 529 | 635 | 282 | 53.5622 | 76.6216 | 11.7051 |  |  | 3.1648
| 512 | 640 | 384 | 43.491 | 64.8243 | 13.8909 |  |  |  | 512 | 640 | 384 | 169.0084 | 233.7215 | 124.7128 |  |  |  | 530 | 635 | 381 | 54.2555 | 76.9314 | 19.6383 |  |  | 3.2012
| 512 | 640 | 512 | 45.6907 | 65.5378 | 25.7264 |  |  |  | 512 | 640 | 512 | 186.4307 | 239.5696 | 218.2988 |  |  |  | 533 | 635 | 491 | 57.2274 | 78.0167 | 34.4231 |  |  | 3.4821
| 512 | 640 | 640 | 49.97 | 66.9257 | 48.7512 |  |  |  | 512 | 640 | 640 | 209.9743 | 247.4151 | 344.6178 |  |  |  | 537 | 635 | 604 | 61.9142 | 79.676 | 60.4962 |  |  | 3.5967
| 512 | 640 | 768 | 58.027 | 69.5389 | 92.1026 |  |  |  | 512 | 640 | 768 | 239.686 | 257.2861 | 504.5954 |  |  |  | 543 | 635 | 719 | 70.1508 | 82.474 | 103.4361 |  |  | 3.1173
| 512 | 640 | 896 | 72.9386 | 74.3753 | 172.3356 |  |  |  | 512 | 640 | 896 | 275.8629 | 269.5315 | 698.6304 |  |  |  | 550 | 634 | 836 | 85.522 | 87.5019 | 187.5012 |  |  | 3.0568
| 512 | 640 | 1023 | 100.0147 | 83.1571 | 318.0202 |  |  |  | 512 | 640 | 1023 | 316.4069 | 284.6267 | 909.5266 |  |  |  | 558 | 634 | 952 | 112.8664 | 96.5515 | 334.1782 |  |  | 3.0551
| 512 | 768 | 0 | 57.1284 | 116.6465 | 10.4242 |  |  |  | 512 | 768 | 0 | 176.4478 | 318.0689 | 28.5632 |  |  |  | 557 | 760 | 219 | 67.5161 | 129.1458 | 12.2594 |  |  | 2.5119
| 512 | 768 | 128 | 57.2322 | 116.6802 | 10.9829 |  |  |  | 512 | 768 | 128 | 178.1471 | 319.5279 | 37.741 |  |  |  | 557 | 760 | 235 | 68.652 | 130.2003 | 13.1478 |  |  | 2.7155
| 512 | 768 | 256 | 57.6681 | 116.8216 | 13.3282 |  |  |  | 512 | 768 | 256 | 184.4098 | 321.9348 | 71.3024 |  |  |  | 558 | 760 | 301 | 69.399 | 130.7497 | 16.9915 |  |  | 2.6966
| 512 | 768 | 384 | 58.7267 | 117.1649 | 19.0239 |  |  |  | 512 | 768 | 384 | 196.021 | 325.851 | 133.697 |  |  |  | 560 | 760 | 394 | 70.1102 | 131.1565 | 24.9333 |  |  | 2.7048
| 512 | 768 | 512 | 60.9264 | 117.8783 | 30.8593 |  |  |  | 512 | 768 | 512 | 213.4093 | 331.6613 | 227.2448 |  |  |  | 562 | 760 | 500 | 73.0999 | 132.2879 | 39.7206 |  |  | 2.8971
| 512 | 768 | 640 | 65.2056 | 119.2662 | 53.8842 |  |  |  | 512 | 768 | 640 | 236.7876 | 339.2915 | 353.3058 |  |  |  | 566 | 760 | 610 | 77.7352 | 133.9323 | 65.7046 |  |  | 2.9924
| 512 | 768 | 768 | 73.2627 | 121.8794 | 97.2356 |  |  |  | 512 | 768 | 768 | 266.5145 | 349.1209 | 513.2717 |  |  |  | 571 | 759 | 724 | 86.0209 | 136.8549 | 108.6642 |  |  | 2.7125
| 512 | 768 | 896 | 88.1743 | 126.7158 | 177.4686 |  |  |  | 512 | 768 | 896 | 302.6618 | 361.3004 | 707.377 |  |  |  | 578 | 759 | 840 | 101.4302 | 141.9293 | 192.7493 |  |  | 2.5799
| 512 | 768 | 1023 | 115.2503 | 135.4976 | 323.1532 |  |  |  | 512 | 768 | 1023 | 343.1508 | 376.012 | 918.3826 |  |  |  | 585 | 759 | 955 | 128.7192 | 151.0104 | 339.2593 |  |  | 2.4379
| 512 | 896 | 0 | 85.326 | 213.5162 | 19.9241 |  |  |  | 512 | 896 | 0 | 209.9102 | 431.9814 | 39.7112 |  |  |  | 592 | 885 | 253 | 95.5118 | 225.1363 | 21.6219 |  |  | 1.4689
| 512 | 896 | 128 | 85.4298 | 213.5499 | 20.4828 |  |  |  | 512 | 896 | 128 | 211.4742 | 432.9892 | 48.8624 |  |  |  | 592 | 885 | 266 | 96.6716 | 226.2766 | 22.5184 |  |  | 1.5982
| 512 | 896 | 256 | 85.8657 | 213.6913 | 22.828 |  |  |  | 512 | 896 | 256 | 217.6262 | 435.1362 | 82.3246 |  |  |  | 593 | 885 | 323 | 97.425 | 226.8273 | 26.3584 |  |  | 1.5534
| 512 | 896 | 384 | 86.9242 | 214.0346 | 28.5237 |  |  |  | 512 | 896 | 384 | 229.2349 | 438.9901 | 144.6194 |  |  |  | 594 | 885 | 409 | 98.096 | 227.1735 | 34.2815 |  |  | 1.5386
| 512 | 896 | 512 | 89.1239 | 214.7481 | 40.3592 |  |  |  | 512 | 896 | 512 | 246.5986 | 444.7027 | 238.0547 |  |  |  | 597 | 885 | 510 | 101.1505 | 228.4347 | 49.0838 |  |  | 1.7299
| 512 | 896 | 640 | 93.4032 | 216.136 | 63.3841 |  |  |  | 512 | 896 | 640 | 269.9792 | 452.3007 | 364.2053 |  |  |  | 600 | 885 | 618 | 105.7992 | 230.135 | 75.0569 |  |  | 1.8507
| 512 | 896 | 768 | 101.4602 | 218.7492 | 106.7355 |  |  |  | 512 | 896 | 768 | 299.7057 | 462.0432 | 524.1442 |  |  |  | 605 | 885 | 731 | 114.0435 | 232.9695 | 117.9274 |  |  | 1.6669
| 512 | 896 | 896 | 116.3718 | 223.5856 | 186.9685 |  |  |  | 512 | 896 | 896 | 335.7595 | 473.9504 | 718.2203 |  |  |  | 611 | 884 | 845 | 129.4981 | 238.1597 | 202.0729 |  |  | 1.763
| 512 | 896 | 1023 | 143.4479 | 232.3673 | 332.653 |  |  |  | 512 | 896 | 1023 | 375.9982 | 487.9051 | 928.9211 |  |  |  | 618 | 884 | 959 | 156.8031 | 247.2835 | 348.5551 |  |  | 1.4835
| 512 | 1023 | 0 | 136.5262 | 389.4093 | 37.1737 |  |  |  | 512 | 1023 | 0 | 249.5051 | 562.7573 | 52.3854 |  |  |  | 631 | 1010 | 287 | 143.821 | 390.5276 | 37.7324 |  |  | 0.8206
| 512 | 1023 | 128 | 136.6301 | 389.443 | 37.7324 |  |  |  | 512 | 1023 | 128 | 250.911 | 563.0994 | 61.4917 |  |  |  | 631 | 1010 | 298 | 144.8954 | 391.3537 | 38.5991 |  |  | 0.8823
| 512 | 1023 | 256 | 137.0659 | 389.5843 | 40.0776 |  |  |  | 512 | 1023 | 256 | 256.969 | 564.9818 | 94.8965 |  |  |  | 632 | 1010 | 348 | 145.6087 | 391.748 | 42.4083 |  |  | 0.8257
| 512 | 1023 | 384 | 138.1245 | 389.9277 | 45.7733 |  |  |  | 512 | 1023 | 384 | 268.4782 | 568.6594 | 157.0426 |  |  |  | 633 | 1010 | 427 | 146.2488 | 391.986 | 50.3243 |  |  | 0.8043
| 512 | 1023 | 512 | 140.3242 | 390.6411 | 57.6088 |  |  |  | 512 | 1023 | 512 | 285.7357 | 574.1898 | 250.2243 |  |  |  | 635 | 1010 | 523 | 149.2526 | 393.0961 | 65.0903 |  |  | 1.001
| 512 | 1023 | 640 | 144.6034 | 392.029 | 80.6337 |  |  |  | 512 | 1023 | 640 | 309.1052 | 581.7055 | 376.2146 |  |  |  | 638 | 1009 | 628 | 153.8313 | 394.6323 | 90.9924 |  |  | 1.1761
| 512 | 1023 | 768 | 152.6605 | 394.6422 | 123.9851 |  |  |  | 512 | 1023 | 768 | 338.7524 | 591.2554 | 536.0959 |  |  |  | 643 | 1009 | 738 | 162.0401 | 397.3876 | 133.7784 |  |  | 1.0829
| 512 | 1023 | 896 | 167.5721 | 399.4786 | 204.2181 |  |  |  | 512 | 1023 | 896 | 374.743 | 602.8746 | 730.368 |  |  |  | 648 | 1009 | 851 | 177.4519 | 402.4717 | 217.8023 |  |  | 1.4043
| 512 | 1023 | 1023 | 194.6482 | 408.2604 | 349.9026 |  |  |  | 512 | 1023 | 1023 | 414.9204 | 615.9977 | 941.6135 |  |  |  | 655 | 1009 | 965 | 204.7177 | 411.4438 | 364.242 |  |  | 1.5717
| 640 | 0 | 128 | 56.715 | 25.2021 | 0.868 |  |  |  | 640 | 0 | 128 | 153.6422 | 68.4314 | 11.0455 |  |  |  | 587 | 179 | 141 | 67.2156 | 30.1776 | 2.2396 |  |  | 2.4809
| 640 | 0 | 256 | 57.1509 | 25.3434 | 3.2132 |  |  |  | 640 | 0 | 256 | 159.8188 | 70.3965 | 44.8565 |  |  |  | 588 | 179 | 247 | 67.8326 | 30.3651 | 6.2587 |  |  | 4.0683
| 640 | 0 | 384 | 58.2095 | 25.6868 | 8.9089 |  |  |  | 640 | 0 | 384 | 171.4468 | 74.135 | 107.8127 |  |  |  | 589 | 178 | 360 | 68.2074 | 30.3388 | 14.3575 |  |  | 3.6599
| 640 | 0 | 512 | 60.4091 | 26.4002 | 20.7444 |  |  |  | 640 | 0 | 512 | 188.8867 | 79.7592 | 201.9471 |  |  |  | 592 | 177 | 477 | 71.3289 | 31.3845 | 29.3987 |  |  | 2.9872
| 640 | 0 | 640 | 64.6884 | 27.7881 | 43.7693 |  |  |  | 640 | 0 | 640 | 212.4033 | 87.3569 | 328.6275 |  |  |  | 595 | 175 | 594 | 75.8159 | 32.7807 | 55.8574 |  |  | 2.3881
| 640 | 0 | 768 | 72.7454 | 30.4013 | 87.1207 |  |  |  | 640 | 0 | 768 | 242.0837 | 96.9465 | 488.6513 |  |  |  | 600 | 173 | 712 | 84.261 | 35.5451 | 99.5089 |  |  | 1.8877
| 640 | 0 | 896 | 87.6571 | 35.2377 | 167.3537 |  |  |  | 640 | 0 | 896 | 277.947 | 108.565 | 682.246 |  |  |  | 606 | 170 | 830 | 99.6879 | 40.4962 | 184.4788 |  |  | 1.7774
| 640 | 0 | 1023 | 114.7331 | 44.0195 | 313.0382 |  |  |  | 640 | 0 | 1023 | 318.1021 | 121.8775 | 892.1907 |  |  |  | 613 | 166 | 947 | 127.0324 | 49.3528 | 332.1174 |  |  | 1.6394
| 640 | 128 | 0 | 56.8076 | 25.843 | 0.3754 |  |  |  | 640 | 128 | 0 | 154.8566 | 73.701 | 2.3797 |  |  |  | 588 | 203 | 103 | 67.2366 | 31.9822 | 1.5497 |  |  | 2.2599
| 640 | 128 | 128 | 56.9114 | 25.8766 | 0.9342 |  |  |  | 640 | 128 | 128 | 156.2511 | 74.1814 | 11.5339 |  |  |  | 588 | 203 | 142 | 68.4418 | 32.5132 | 2.4513 |  |  | 2.5333
| 640 | 128 | 256 | 57.3473 | 26.018 | 3.2794 |  |  |  | 640 | 128 | 256 | 162.3625 | 76.1431 | 45.2356 |  |  |  | 589 | 202 | 248 | 69.075 | 32.7086 | 6.4505 |  |  | 3.6674
| 640 | 128 | 384 | 58.4058 | 26.3613 | 8.9751 |  |  |  | 640 | 128 | 384 | 173.9876 | 79.8999 | 108.0257 |  |  |  | 590 | 202 | 361 | 69.3688 | 32.6678 | 14.5335 |  |  | 3.4352
| 640 | 128 | 512 | 60.6055 | 27.0748 | 20.8106 |  |  |  | 640 | 128 | 512 | 191.3631 | 85.5093 | 201.8952 |  |  |  | 592 | 201 | 477 | 72.5126 | 33.7297 | 29.5649 |  |  | 3.0308
| 640 | 128 | 640 | 64.8848 | 28.4627 | 43.8354 |  |  |  | 640 | 128 | 640 | 214.8595 | 93.1109 | 328.4471 |  |  |  | 596 | 200 | 594 | 77.0397 | 35.1429 | 55.9716 |  |  | 2.627
| 640 | 128 | 768 | 72.9418 | 31.0759 | 87.1868 |  |  |  | 640 | 128 | 768 | 244.4965 | 102.709 | 488.3898 |  |  |  | 601 | 198 | 712 | 85.4811 | 37.927 | 99.5246 |  |  | 2.3139
| 640 | 128 | 896 | 87.8534 | 35.9123 | 167.4198 |  |  |  | 640 | 128 | 896 | 280.4135 | 114.3688 | 682.1278 |  |  |  | 607 | 195 | 830 | 100.8309 | 42.8418 | 184.2409 |  |  | 2.1929
| 640 | 128 | 1023 | 114.9295 | 44.6941 | 313.1044 |  |  |  | 640 | 128 | 1023 | 320.663 | 127.8175 | 892.6472 |  |  |  | 614 | 192 | 947 | 128.3227 | 51.7727 | 331.9343 |  |  | 2.0473
| 640 | 256 | 0 | 57.6318 | 28.6745 | 0.6531 |  |  |  | 640 | 256 | 0 | 160.7268 | 92.6886 | 4.226 |  |  |  | 592 | 290 | 115 | 68.6967 | 36.4114 | 1.9684 |  |  | 2.7584
| 640 | 256 | 128 | 57.7356 | 28.7082 | 1.2119 |  |  |  | 640 | 256 | 128 | 162.1747 | 93.4035 | 13.4175 |  |  |  | 592 | 290 | 150 | 69.9436 | 36.9841 | 2.8818 |  |  | 2.8768
| 640 | 256 | 256 | 58.1715 | 28.8495 | 3.5571 |  |  |  | 640 | 256 | 256 | 168.3285 | 95.4789 | 47.0863 |  |  |  | 592 | 290 | 251 | 70.5728 | 37.2027 | 6.8831 |  |  | 3.5275
| 640 | 256 | 384 | 59.2301 | 29.1929 | 9.2528 |  |  |  | 640 | 256 | 384 | 179.84 | 99.2397 | 109.6587 |  |  |  | 594 | 290 | 363 | 70.878 | 37.1666 | 14.9608 |  |  | 3.4919
| 640 | 256 | 512 | 61.4297 | 29.9063 | 21.0883 |  |  |  | 640 | 256 | 512 | 197.3327 | 104.9309 | 203.6104 |  |  |  | 596 | 289 | 478 | 73.9919 | 38.2332 | 29.9645 |  |  | 3.2731
| 640 | 256 | 640 | 65.709 | 31.2942 | 44.1131 |  |  |  | 640 | 256 | 640 | 220.7916 | 112.5846 | 330.02 |  |  |  | 600 | 288 | 595 | 78.4641 | 39.6273 | 56.3104 |  |  | 2.9751
| 640 | 256 | 768 | 73.766 | 33.9074 | 87.4645 |  |  |  | 640 | 256 | 768 | 250.3692 | 122.1774 | 489.8593 |  |  |  | 604 | 287 | 713 | 86.8914 | 42.4111 | 99.7844 |  |  | 2.7392
| 640 | 256 | 896 | 88.6776 | 38.7438 | 167.6975 |  |  |  | 640 | 256 | 896 | 286.377 | 133.9864 | 683.7584 |  |  |  | 610 | 286 | 830 | 102.2968 | 47.3631 | 184.579 |  |  | 2.6231
| 640 | 256 | 1023 | 115.7537 | 47.5256 | 313.3821 |  |  |  | 640 | 256 | 1023 | 326.7596 | 147.8498 | 894.1263 |  |  |  | 617 | 284 | 947 | 129.731 | 56.2843 | 332.0778 |  |  | 2.4506
| 640 | 384 | 0 | 59.6335 | 35.5512 | 1.3275 |  |  |  | 640 | 384 | 0 | 170.9509 | 127.2769 | 7.6274 |  |  |  | 599 | 400 | 136 | 71.3151 | 45.0121 | 2.8045 |  |  | 3.0878
| 640 | 384 | 128 | 59.7373 | 35.5849 | 1.8862 |  |  |  | 640 | 384 | 128 | 172.4403 | 128.3225 | 16.8355 |  |  |  | 600 | 400 | 165 | 72.5986 | 45.6599 | 3.719 |  |  | 3.1803
| 640 | 384 | 256 | 60.1732 | 35.7262 | 4.2315 |  |  |  | 640 | 384 | 256 | 178.7316 | 130.7066 | 50.5061 |  |  |  | 600 | 400 | 259 | 73.2366 | 45.906 | 7.7178 |  |  | 3.4831
| 640 | 384 | 384 | 61.2318 | 36.0696 | 9.9272 |  |  |  | 640 | 384 | 384 | 190.3449 | 134.5252 | 113.1388 |  |  |  | 602 | 399 | 367 | 73.5394 | 45.9039 | 15.8 |  |  | 3.6227
| 640 | 384 | 512 | 63.4315 | 36.783 | 21.7626 |  |  |  | 640 | 384 | 512 | 207.7354 | 140.3156 | 206.8589 |  |  |  | 604 | 399 | 481 | 76.7039 | 46.9889 | 30.8092 |  |  | 3.5646
| 640 | 384 | 640 | 67.7107 | 38.1709 | 44.7875 |  |  |  | 640 | 384 | 640 | 231.2402 | 148.0133 | 333.3092 |  |  |  | 607 | 399 | 597 | 81.2144 | 48.445 | 57.1676 |  |  | 3.3192
| 640 | 384 | 768 | 75.7677 | 40.7841 | 88.1389 |  |  |  | 640 | 384 | 768 | 260.8517 | 157.7061 | 493.1245 |  |  |  | 612 | 398 | 714 | 89.6412 | 51.2263 | 100.6746 |  |  | 3.1122
| 640 | 384 | 896 | 90.6794 | 45.6205 | 168.3719 |  |  |  | 640 | 384 | 896 | 296.9325 | 169.7851 | 687.0374 |  |  |  | 618 | 397 | 832 | 105.0298 | 56.1973 | 185.3303 |  |  | 3.0174
| 640 | 384 | 1023 | 117.7554 | 54.4023 | 314.0565 |  |  |  | 640 | 384 | 1023 | 337.475 | 184.2133 | 897.3823 |  |  |  | 625 | 396 | 948 | 132.4412 | 65.1349 | 332.8883 |  |  | 2.8609
| 640 | 512 | 0 | 63.793 | 49.8408 | 2.7289 |  |  |  | 640 | 512 | 0 | 186.2217 | 179.3613 | 12.7463 |  |  |  | 612 | 518 | 163 | 76.6249 | 62.5623 | 4.5122 |  |  | 3.7107
| 640 | 512 | 128 | 63.8969 | 49.8745 | 3.2876 |  |  |  | 640 | 512 | 128 | 187.8489 | 180.8629 | 21.9835 |  |  |  | 612 | 518 | 186 | 77.8909 | 63.2842 | 5.4376 |  |  | 3.7735
| 640 | 512 | 256 | 64.3327 | 50.0159 | 5.6328 |  |  |  | 640 | 512 | 256 | 194.1377 | 183.297 | 55.6459 |  |  |  | 613 | 518 | 270 | 78.52 | 63.6014 | 9.4458 |  |  | 3.7991
| 640 | 512 | 384 | 65.3913 | 50.3592 | 11.3285 |  |  |  | 640 | 512 | 384 | 205.7238 | 187.2229 | 118.1998 |  |  |  | 614 | 518 | 374 | 78.8547 | 63.6369 | 17.5191 |  |  | 3.8738
| 640 | 512 | 512 | 67.591 | 51.0727 | 23.164 |  |  |  | 640 | 512 | 512 | 223.2191 | 193.1116 | 211.9355 |  |  |  | 617 | 518 | 486 | 82.088 | 64.8173 | 32.5294 |  |  | 4.0471
| 640 | 512 | 640 | 71.8703 | 52.4606 | 46.1889 |  |  |  | 640 | 512 | 640 | 246.7127 | 200.8974 | 338.2815 |  |  |  | 620 | 518 | 600 | 86.5914 | 66.3125 | 58.8681 |  |  | 3.9541
| 640 | 512 | 768 | 79.9273 | 55.0738 | 89.5403 |  |  |  | 640 | 512 | 768 | 276.4343 | 210.762 | 498.2123 |  |  |  | 624 | 517 | 717 | 95.047 | 69.1138 | 102.4164 |  |  | 3.7733
| 640 | 512 | 896 | 94.8389 | 59.9102 | 169.7733 |  |  |  | 640 | 512 | 896 | 312.4601 | 222.8656 | 691.9973 |  |  |  | 630 | 517 | 834 | 110.2979 | 74.0841 | 186.7309 |  |  | 3.7093
| 640 | 512 | 1023 | 121.915 | 68.6919 | 315.4578 |  |  |  | 640 | 512 | 1023 | 353.2771 | 238.0212 | 902.7814 |  |  |  | 637 | 516 | 950 | 137.6902 | 83.0158 | 334.4124 |  |  | 3.5827
| 640 | 640 | 0 | 71.885 | 77.64 | 5.4551 |  |  |  | 640 | 640 | 0 | 207.3502 | 251.3007 | 19.8095 |  |  |  | 630 | 640 | 193 | 84.6752 | 89.9974 | 7.1863 |  |  | 2.9319
| 640 | 640 | 128 | 71.9889 | 77.6737 | 6.0138 |  |  |  | 640 | 640 | 128 | 208.9048 | 252.7833 | 29.0329 |  |  |  | 630 | 640 | 211 | 86.0022 | 90.9355 | 8.1342 |  |  | 3.1865
| 640 | 640 | 256 | 72.4247 | 77.8151 | 8.3591 |  |  |  | 640 | 640 | 256 | 215.1642 | 255.2303 | 62.6466 |  |  |  | 631 | 640 | 285 | 86.701 | 91.3547 | 12.1414 |  |  | 3.2814
| 640 | 640 | 384 | 73.4833 | 78.1584 | 14.0548 |  |  |  | 640 | 640 | 384 | 226.8495 | 259.2868 | 125.1783 |  |  |  | 632 | 640 | 383 | 87.0438 | 91.4967 | 20.2305 |  |  | 3.3458
| 640 | 640 | 512 | 75.683 | 78.8719 | 25.8902 |  |  |  | 640 | 640 | 512 | 244.3633 | 265.2209 | 218.934 |  |  |  | 634 | 640 | 492 | 90.2076 | 92.6825 | 35.2342 |  |  | 3.7817
| 640 | 640 | 768 | 88.0193 | 82.873 | 92.2665 |  |  |  | 640 | 640 | 768 | 297.6201 | 282.9638 | 505.1894 |  |  |  | 642 | 639 | 720 | 103.2285 | 97.097 | 105.0232 |  |  | 3.2064
| 640 | 640 | 896 | 102.9309 | 87.7094 | 172.4995 |  |  |  | 640 | 640 | 896 | 333.6308 | 295.0767 | 698.9324 |  |  |  | 647 | 639 | 837 | 118.6215 | 102.1914 | 189.5 |  |  | 3.1789
| 640 | 640 | 1023 | 130.007 | 96.4911 | 318.1841 |  |  |  | 640 | 640 | 1023 | 374.4113 | 310.3304 | 909.3713 |  |  |  | 654 | 638 | 953 | 146.0031 | 111.2027 | 337.0377 |  |  | 3.1128
| 640 | 768 | 0 | 87.1207 | 129.9806 | 10.5881 |  |  |  | 640 | 768 | 0 | 234.3215 | 343.5979 | 28.8664 |  |  |  | 653 | 764 | 225 | 100.4562 | 143.7766 | 12.4356 |  |  | 2.5548
| 640 | 768 | 128 | 87.2245 | 130.0142 | 11.1468 |  |  |  | 640 | 768 | 128 | 236.0208 | 345.1178 | 38.0856 |  |  |  | 653 | 764 | 240 | 101.8502 | 144.9346 | 13.3991 |  |  | 2.7572
| 640 | 768 | 256 | 87.6604 | 130.1556 | 13.492 |  |  |  | 640 | 768 | 256 | 242.3076 | 347.5186 | 71.705 |  |  |  | 654 | 764 | 304 | 102.5553 | 145.4345 | 17.423 |  |  | 2.6923
| 640 | 768 | 384 | 88.719 | 130.4989 | 19.1877 |  |  |  | 640 | 768 | 384 | 253.9101 | 351.4512 | 134.2427 |  |  |  | 655 | 763 | 396 | 102.9726 | 145.6638 | 25.5083 |  |  | 2.6801
| 640 | 768 | 512 | 90.9187 | 131.2124 | 31.0232 |  |  |  | 640 | 768 | 512 | 271.2227 | 357.1485 | 227.7281 |  |  |  | 657 | 763 | 501 | 106.1763 | 146.9397 | 40.5039 |  |  | 2.9373
| 640 | 768 | 640 | 95.1979 | 132.6003 | 54.0481 |  |  |  | 640 | 768 | 640 | 294.8973 | 365.1028 | 354.2447 |  |  |  | 660 | 763 | 612 | 110.7001 | 148.5473 | 66.8294 |  |  | 3.0965
| 640 | 768 | 768 | 103.255 | 135.2135 | 97.3995 |  |  |  | 640 | 768 | 768 | 324.5396 | 374.8808 | 514.0501 |  |  |  | 664 | 763 | 725 | 119.1718 | 151.4728 | 110.2543 |  |  | 2.8105
| 640 | 768 | 896 | 118.1666 | 140.0499 | 177.6325 |  |  |  | 640 | 768 | 896 | 360.5973 | 386.9797 | 707.8232 |  |  |  | 669 | 763 | 840 | 134.4743 | 156.5526 | 194.868 |  |  | 2.58
| 640 | 768 | 1023 | 145.2426 | 148.8317 | 323.317 |  |  |  | 640 | 768 | 1023 | 401.1853 | 401.7169 | 918.4941 |  |  |  | 675 | 762 | 956 | 162.0499 | 165.7968 | 342.3284 |  |  | 2.4209
| 640 | 896 | 0 | 115.3183 | 226.8503 | 20.088 |  |  |  | 640 | 896 | 0 | 267.9166 | 457.6488 | 40.0327 |  |  |  | 681 | 888 | 258 | 128.4891 | 239.7775 | 21.8033 |  |  | 1.6722
| 640 | 896 | 128 | 115.4221 | 226.884 | 20.6467 |  |  |  | 640 | 896 | 128 | 269.4365 | 458.6612 | 49.1992 |  |  |  | 681 | 888 | 270 | 129.9157 | 240.9787 | 22.7672 |  |  | 1.8074
| 640 | 896 | 256 | 115.858 | 227.0254 | 22.9919 |  |  |  | 640 | 896 | 256 | 275.6318 | 460.8279 | 82.7558 |  |  |  | 681 | 888 | 326 | 130.6569 | 241.5267 | 26.7929 |  |  | 1.7133
| 640 | 896 | 384 | 116.9165 | 227.3687 | 28.6876 |  |  |  | 640 | 896 | 384 | 287.162 | 464.6059 | 145.1589 |  |  |  | 683 | 888 | 411 | 131.0341 | 241.7635 | 34.8711 |  |  | 1.6461
| 640 | 896 | 512 | 119.1162 | 228.0821 | 40.5231 |  |  |  | 640 | 896 | 512 | 304.5137 | 470.3179 | 238.6982 |  |  |  | 685 | 888 | 512 | 134.2134 | 243.0824 | 49.8596 |  |  | 1.8548
| 640 | 896 | 640 | 123.3955 | 229.47 | 63.548 |  |  |  | 640 | 896 | 640 | 327.9796 | 477.9489 | 364.9291 |  |  |  | 687 | 888 | 620 | 138.8948 | 244.8147 | 76.1915 |  |  | 2.0101
| 640 | 896 | 768 | 131.4525 | 232.0832 | 106.8993 |  |  |  | 640 | 896 | 768 | 357.6251 | 487.6773 | 524.7321 |  |  |  | 691 | 887 | 732 | 147.3002 | 247.635 | 119.5831 |  |  | 1.8691
| 640 | 896 | 896 | 146.3641 | 236.9196 | 187.1323 |  |  |  | 640 | 896 | 896 | 393.6764 | 499.6534 | 718.7255 |  |  |  | 696 | 887 | 846 | 162.5997 | 252.7157 | 203.8433 |  |  | 2.0528
| 640 | 896 | 1023 | 173.4402 | 245.7014 | 332.8169 |  |  |  | 640 | 896 | 1023 | 434.237 | 513.8403 | 929.4402 |  |  |  | 702 | 887 | 960 | 190.0177 | 261.883 | 351.3488 |  |  | 1.667
| 640 | 1023 | 0 | 166.5185 | 402.7434 | 37.3375 |  |  |  | 640 | 1023 | 0 | 307.5764 | 588.4645 | 52.6972 |  |  |  | 713 | 1012 | 291 | 177.0926 | 405.3644 | 37.9132 |  |  | 1.1271
| 640 | 1023 | 128 | 166.6224 | 402.777 | 37.8963 |  |  |  | 640 | 1023 | 128 | 308.8912 | 588.7747 | 61.8155 |  |  |  | 713 | 1012 | 301 | 178.3627 | 406.2062 | 38.8568 |  |  | 1.1972
| 640 | 1023 | 256 | 167.0582 | 402.9184 | 40.2415 |  |  |  | 640 | 1023 | 256 | 314.9373 | 590.6255 | 95.2816 |  |  |  | 713 | 1012 | 351 | 179.0684 | 406.5973 | 42.85 |  |  | 1.1056
| 640 | 1023 | 384 | 168.1168 | 403.2617 | 45.9372 |  |  |  | 640 | 1023 | 384 | 326.4579 | 594.3166 | 157.6571 |  |  |  | 715 | 1012 | 429 | 179.3595 | 406.6413 | 50.9062 |  |  | 1.0074
| 640 | 1023 | 512 | 170.3165 | 403.9752 | 57.7727 |  |  |  | 640 | 1023 | 512 | 343.7422 | 599.8493 | 250.9316 |  |  |  | 716 | 1012 | 525 | 182.5756 | 407.8545 | 65.8685 |  |  | 1.1794
| 640 | 1023 | 640 | 174.5957 | 405.3631 | 80.7975 |  |  |  | 640 | 1023 | 640 | 367.181 | 607.3829 | 377.0398 |  |  |  | 719 | 1012 | 629 | 187.073 | 409.3642 | 92.124 |  |  | 1.3474
| 640 | 1023 | 768 | 182.6528 | 407.9763 | 124.1489 |  |  |  | 640 | 1023 | 768 | 396.7329 | 616.8921 | 536.7261 |  |  |  | 723 | 1012 | 739 | 195.4992 | 412.221 | 135.4673 |  |  | 1.3149
| 640 | 1023 | 896 | 197.5644 | 412.8127 | 204.3819 |  |  |  | 640 | 1023 | 896 | 432.643 | 628.4988 | 730.754 |  |  |  | 727 | 1011 | 852 | 210.7497 | 417.1648 | 219.9055 |  |  | 1.68
| 640 | 1023 | 1023 | 224.6405 | 421.5945 | 350.0665 |  |  |  | 640 | 1023 | 1023 | 472.9744 | 641.6477 | 941.9814 |  |  |  | 733 | 1011 | 965 | 238.1529 | 426.1692 | 367.0388 |  |  | 1.9971
| 768 | 0 | 128 | 113.1848 | 50.3075 | 1.1765 |  |  |  | 768 | 0 | 128 | 225.3696 | 100.3355 | 11.4728 |  |  |  | 705 | 215 | 154 | 124.2936 | 55.5681 | 2.5618 |  |  | 2.3181
| 768 | 0 | 256 | 113.6206 | 50.4489 | 3.5218 |  |  |  | 768 | 0 | 256 | 231.5978 | 102.3192 | 45.3782 |  |  |  | 705 | 215 | 253 | 124.9483 | 55.7676 | 6.5796 |  |  | 3.8136
| 768 | 0 | 384 | 114.6792 | 50.7922 | 9.2174 |  |  |  | 768 | 0 | 384 | 243.2745 | 106.0751 | 108.5252 |  |  |  | 706 | 214 | 364 | 124.9781 | 55.5926 | 14.7063 |  |  | 3.8202
| 768 | 0 | 512 | 116.8789 | 51.5057 | 21.0529 |  |  |  | 768 | 0 | 512 | 260.6994 | 111.6797 | 202.8015 |  |  |  | 708 | 213 | 479 | 128.1606 | 56.6621 | 29.7943 |  |  | 3.3087
| 768 | 0 | 640 | 121.1581 | 52.8936 | 44.0778 |  |  |  | 768 | 0 | 640 | 284.1557 | 119.253 | 329.4215 |  |  |  | 711 | 212 | 595 | 132.6064 | 58.0354 | 56.3322 |  |  | 2.5515
| 768 | 0 | 768 | 129.2152 | 55.5068 | 87.4292 |  |  |  | 768 | 0 | 768 | 313.8102 | 128.8428 | 489.371 |  |  |  | 715 | 210 | 713 | 141.0857 | 60.8226 | 100.0868 |  |  | 1.688
| 768 | 0 | 896 | 144.1268 | 60.3432 | 167.6622 |  |  |  | 768 | 0 | 896 | 349.6206 | 140.4298 | 682.7169 |  |  |  | 719 | 208 | 831 | 156.4032 | 65.7261 | 185.0135 |  |  | 1.513
| 768 | 0 | 1023 | 171.2029 | 69.125 | 313.3468 |  |  |  | 768 | 0 | 1023 | 389.4342 | 153.6063 | 892.3237 |  |  |  | 725 | 205 | 948 | 183.8369 | 74.6075 | 332.8694 |  |  | 1.37
| 768 | 128 | 0 | 113.2773 | 50.9484 | 0.684 |  |  |  | 768 | 128 | 0 | 226.3357 | 105.4776 | 2.7849 |  |  |  | 705 | 234 | 122 | 124.2421 | 57.3434 | 1.8632 |  |  | 1.8866
| 768 | 128 | 128 | 113.3811 | 50.9821 | 1.2427 |  |  |  | 768 | 128 | 128 | 227.7164 | 105.9493 | 11.975 |  |  |  | 705 | 234 | 155 | 125.6852 | 57.9758 | 2.7666 |  |  | 2.3102
| 768 | 128 | 256 | 113.817 | 51.1235 | 3.5879 |  |  |  | 768 | 128 | 256 | 233.9017 | 107.9539 | 45.7855 |  |  |  | 706 | 233 | 254 | 126.2763 | 58.1586 | 6.775 |  |  | 3.5116
| 768 | 128 | 384 | 114.8756 | 51.4668 | 9.2836 |  |  |  | 768 | 128 | 384 | 245.461 | 111.6735 | 108.585 |  |  |  | 707 | 233 | 364 | 126.353 | 58.0093 | 14.8758 |  |  | 3.5416
| 768 | 128 | 512 | 117.0752 | 52.1803 | 21.1191 |  |  |  | 768 | 128 | 512 | 262.9387 | 117.3217 | 202.7135 |  |  |  | 709 | 232 | 479 | 129.5778 | 59.1069 | 29.9355 |  |  | 3.1933
| 768 | 128 | 640 | 121.3545 | 53.5682 | 44.144 |  |  |  | 768 | 128 | 640 | 286.4269 | 124.9146 | 329.2712 |  |  |  | 712 | 231 | 596 | 133.9823 | 60.4702 | 56.3909 |  |  | 2.5985
| 768 | 128 | 768 | 129.4115 | 56.1814 | 87.4953 |  |  |  | 768 | 128 | 768 | 316.0854 | 134.5279 | 489.1907 |  |  |  | 715 | 230 | 713 | 142.4609 | 63.2572 | 100.0224 |  |  | 1.9664
| 768 | 128 | 896 | 144.3232 | 61.0178 | 167.7283 |  |  |  | 768 | 128 | 896 | 351.9391 | 146.1625 | 682.7056 |  |  |  | 720 | 228 | 831 | 157.834 | 68.1897 | 185.0022 |  |  | 1.8699
| 768 | 128 | 1023 | 171.3992 | 69.7995 | 313.4129 |  |  |  | 768 | 128 | 1023 | 391.8201 | 159.4567 | 892.4891 |  |  |  | 725 | 225 | 948 | 185.2334 | 77.0757 | 332.6308 |  |  | 1.7559
| 768 | 256 | 0 | 114.1015 | 53.78 | 0.9617 |  |  |  | 768 | 256 | 0 | 232.1344 | 124.3944 | 4.6317 |  |  |  | 708 | 309 | 132 | 125.8103 | 61.8097 | 2.2808 |  |  | 2.1742
| 768 | 256 | 128 | 114.2053 | 53.8136 | 1.5204 |  |  |  | 768 | 256 | 128 | 233.5628 | 125.1307 | 13.8488 |  |  |  | 708 | 309 | 162 | 127.2799 | 62.484 | 3.198 |  |  | 2.4936
| 768 | 256 | 256 | 114.6412 | 53.955 | 3.8656 |  |  |  | 768 | 256 | 256 | 239.7016 | 127.1801 | 47.5885 |  |  |  | 709 | 309 | 257 | 127.8897 | 62.6895 | 7.2107 |  |  | 3.3161
| 768 | 256 | 384 | 115.6998 | 54.2983 | 9.5613 |  |  |  | 768 | 256 | 384 | 251.3618 | 130.9925 | 110.4283 |  |  |  | 710 | 309 | 366 | 127.955 | 62.559 | 15.31 |  |  | 3.4273
| 768 | 256 | 512 | 117.8995 | 55.0118 | 21.3968 |  |  |  | 768 | 256 | 512 | 268.8314 | 136.7157 | 204.4368 |  |  |  | 712 | 308 | 481 | 131.0884 | 63.6168 | 30.3433 |  |  | 3.2513
| 768 | 256 | 640 | 122.1787 | 56.3997 | 44.4216 |  |  |  | 768 | 256 | 640 | 292.3069 | 144.3239 | 330.9522 |  |  |  | 714 | 308 | 597 | 135.529 | 65.0119 | 56.7932 |  |  | 2.8019
| 768 | 256 | 768 | 130.2357 | 59.0129 | 87.773 |  |  |  | 768 | 256 | 768 | 321.968 | 154.0186 | 490.7729 |  |  |  | 718 | 307 | 714 | 144.0562 | 67.8257 | 100.4417 |  |  | 2.324
| 768 | 256 | 896 | 145.1474 | 63.8493 | 168.006 |  |  |  | 768 | 256 | 896 | 357.769 | 165.6919 | 684.2404 |  |  |  | 723 | 305 | 831 | 159.2767 | 72.71 | 185.089 |  |  | 2.2405
| 768 | 256 | 1023 | 172.2234 | 72.6311 | 313.6906 |  |  |  | 768 | 256 | 1023 | 397.8955 | 179.4488 | 894.4816 |  |  |  | 728 | 304 | 948 | 186.7674 | 81.6422 | 332.877 |  |  | 2.1424
| 768 | 384 | 0 | 116.1032 | 60.6567 | 1.636 |  |  |  | 768 | 384 | 0 | 242.3092 | 158.9292 | 8.0245 |  |  |  | 714 | 412 | 150 | 128.515 | 70.4492 | 3.1198 |  |  | 2.5328
| 768 | 384 | 128 | 116.2071 | 60.6904 | 2.1948 |  |  |  | 768 | 384 | 128 | 243.901 | 160.1367 | 17.2602 |  |  |  | 714 | 412 | 176 | 129.9492 | 71.1447 | 4.0335 |  |  | 2.74
| 768 | 384 | 256 | 116.6429 | 60.8317 | 4.54 |  |  |  | 768 | 384 | 256 | 250.0855 | 162.2843 | 51.0053 |  |  |  | 715 | 412 | 264 | 130.6252 | 71.4313 | 8.0516 |  |  | 3.1926
| 768 | 384 | 384 | 117.7015 | 61.1751 | 10.2357 |  |  |  | 768 | 384 | 384 | 261.8388 | 166.3549 | 113.8931 |  |  |  | 716 | 412 | 370 | 130.597 | 71.2571 | 16.1404 |  |  | 3.395
| 768 | 384 | 512 | 119.9012 | 61.8885 | 22.0712 |  |  |  | 768 | 384 | 512 | 279.2206 | 171.9746 | 207.7822 |  |  |  | 718 | 411 | 483 | 133.8229 | 72.4008 | 31.1695 |  |  | 3.4238
| 768 | 384 | 640 | 124.1804 | 63.2764 | 45.096 |  |  |  | 768 | 384 | 640 | 302.6766 | 179.7392 | 334.1249 |  |  |  | 720 | 411 | 599 | 138.2573 | 73.7936 | 57.5967 |  |  | 3.0889
| 768 | 384 | 768 | 132.2375 | 65.8896 | 88.4474 |  |  |  | 768 | 384 | 768 | 332.4008 | 189.5065 | 494.0437 |  |  |  | 724 | 410 | 715 | 146.8306 | 76.6416 | 101.1974 |  |  | 2.6996
| 768 | 384 | 896 | 147.1491 | 70.726 | 168.6804 |  |  |  | 768 | 384 | 896 | 368.285 | 201.3705 | 687.5443 |  |  |  | 728 | 409 | 833 | 162.074 | 81.563 | 186.0719 |  |  | 2.649
| 768 | 384 | 1023 | 174.2252 | 79.5078 | 314.365 |  |  |  | 768 | 384 | 1023 | 408.6241 | 215.8829 | 898.0941 |  |  |  | 734 | 408 | 949 | 189.4148 | 90.4467 | 333.4705 |  |  | 2.5418
| 768 | 512 | 0 | 120.2628 | 74.9463 | 3.0374 |  |  |  | 768 | 512 | 0 | 257.6023 | 211.0356 | 13.1451 |  |  |  | 724 | 527 | 173 | 133.6948 | 87.8775 | 4.8188 |  |  | 3.2549
| 768 | 512 | 128 | 120.3666 | 74.98 | 3.5961 |  |  |  | 768 | 512 | 128 | 259.3432 | 212.6627 | 22.4286 |  |  |  | 724 | 527 | 195 | 135.2646 | 88.793 | 5.7507 |  |  | 3.3861
| 768 | 512 | 256 | 120.8025 | 75.1214 | 5.9414 |  |  |  | 768 | 512 | 256 | 265.5525 | 214.9951 | 56.1687 |  |  |  | 725 | 527 | 275 | 135.9092 | 89.0835 | 9.7635 |  |  | 3.422
| 768 | 512 | 384 | 121.861 | 75.4647 | 11.637 |  |  |  | 768 | 512 | 384 | 277.1951 | 218.9614 | 118.8679 |  |  |  | 726 | 526 | 377 | 135.9257 | 89.0189 | 17.8601 |  |  | 3.5285
| 768 | 512 | 512 | 124.0607 | 76.1781 | 23.4725 |  |  |  | 768 | 512 | 512 | 294.6486 | 224.7855 | 212.7752 |  |  |  | 728 | 526 | 488 | 139.1779 | 90.1685 | 32.9023 |  |  | 3.7586
| 768 | 512 | 640 | 128.34 | 77.5661 | 46.4974 |  |  |  | 768 | 512 | 640 | 318.107 | 232.5439 | 339.1168 |  |  |  | 730 | 526 | 602 | 143.631 | 91.6525 | 59.3141 |  |  | 3.6738
| 768 | 512 | 768 | 136.397 | 80.1793 | 89.8488 |  |  |  | 768 | 512 | 768 | 347.9218 | 242.4988 | 499.0876 |  |  |  | 734 | 525 | 718 | 152.1417 | 94.5056 | 102.8314 |  |  | 3.4018
| 768 | 512 | 896 | 151.3086 | 85.0156 | 170.0818 |  |  |  | 768 | 512 | 896 | 383.797 | 254.485 | 692.5288 |  |  |  | 738 | 525 | 835 | 167.4332 | 99.4364 | 187.7095 |  |  | 3.3699
| 768 | 512 | 1023 | 178.3847 | 93.7974 | 315.7663 |  |  |  | 768 | 512 | 1023 | 424.1752 | 269.4391 | 902.7468 |  |  |  | 743 | 524 | 951 | 194.8127 | 108.4342 | 335.0992 |  |  | 3.2676
| 768 | 640 | 0 | 128.3548 | 102.7455 | 5.7636 |  |  |  | 768 | 640 | 0 | 278.5932 | 282.8459 | 20.1928 |  |  |  | 738 | 646 | 201 | 141.8875 | 115.4252 | 7.5009 |  |  | 2.6191
| 768 | 640 | 128 | 128.4586 | 102.7792 | 6.3224 |  |  |  | 768 | 640 | 128 | 280.3551 | 284.5582 | 29.4866 |  |  |  | 738 | 646 | 219 | 143.3607 | 116.3621 | 8.4293 |  |  | 2.7683
| 768 | 640 | 256 | 128.8945 | 102.9206 | 8.6676 |  |  |  | 768 | 640 | 256 | 286.643 | 287.0225 | 63.2388 |  |  |  | 739 | 646 | 290 | 144.1058 | 116.8347 | 12.4764 |  |  | 2.9261
| 768 | 640 | 384 | 129.953 | 103.2639 | 14.3633 |  |  |  | 768 | 640 | 384 | 298.274 | 290.9753 | 125.9255 |  |  |  | 740 | 646 | 387 | 144.1308 | 116.8105 | 20.5661 |  |  | 3.0958
| 768 | 640 | 512 | 132.1527 | 103.9773 | 26.1988 |  |  |  | 768 | 640 | 512 | 315.7464 | 296.8358 | 219.7696 |  |  |  | 741 | 646 | 494 | 147.4587 | 118.123 | 35.6147 |  |  | 3.5324
| 768 | 640 | 640 | 136.432 | 105.3653 | 49.2236 |  |  |  | 768 | 640 | 640 | 339.2307 | 304.6441 | 346.1426 |  |  |  | 744 | 645 | 607 | 151.8748 | 119.5925 | 62.0077 |  |  | 3.5957
| 768 | 640 | 768 | 144.489 | 107.9785 | 92.575 |  |  |  | 768 | 640 | 768 | 368.8785 | 314.4546 | 505.8477 |  |  |  | 747 | 645 | 722 | 160.4479 | 122.5256 | 105.554 |  |  | 2.9304
| 768 | 640 | 896 | 159.4006 | 112.8148 | 172.808 |  |  |  | 768 | 640 | 896 | 404.9153 | 326.6323 | 699.4259 |  |  |  | 752 | 645 | 837 | 175.5979 | 127.4337 | 190.2276 |  |  | 2.8419
| 768 | 640 | 1023 | 186.4767 | 121.5966 | 318.4926 |  |  |  | 768 | 640 | 1023 | 445.3304 | 341.7046 | 909.535 |  |  |  | 757 | 644 | 953 | 203.0822 | 136.5445 | 337.6792 |  |  | 2.679
| 768 | 768 | 0 | 143.5904 | 155.086 | 10.8966 |  |  |  | 768 | 768 | 0 | 305.6653 | 375.2719 | 29.2619 |  |  |  | 756 | 768 | 231 | 157.5643 | 169.0405 | 12.7399 |  |  | 1.9485
| 768 | 768 | 128 | 143.6943 | 155.1197 | 11.4553 |  |  |  | 768 | 768 | 128 | 307.313 | 376.7135 | 38.5153 |  |  |  | 756 | 768 | 246 | 159.2431 | 170.3042 | 13.7015 |  |  | 2.1331
| 768 | 768 | 256 | 144.1301 | 155.2611 | 13.8005 |  |  |  | 768 | 768 | 256 | 313.5575 | 379.0538 | 72.2188 |  |  |  | 757 | 768 | 309 | 159.8976 | 170.8018 | 17.7375 |  |  | 2.1993
| 768 | 768 | 384 | 145.1887 | 155.6044 | 19.4962 |  |  |  | 768 | 768 | 384 | 325.206 | 383.0096 | 134.9265 |  |  |  | 758 | 768 | 399 | 160.0959 | 171.0256 | 25.8576 |  |  | 2.3469
| 768 | 768 | 512 | 147.3884 | 156.3179 | 31.3317 |  |  |  | 768 | 768 | 512 | 342.5498 | 388.7198 | 228.5749 |  |  |  | 760 | 768 | 503 | 163.3373 | 172.279 | 40.8695 |  |  | 2.623
| 768 | 768 | 640 | 151.6676 | 157.7058 | 54.3566 |  |  |  | 768 | 768 | 640 | 366.1147 | 396.5675 | 354.9899 |  |  |  | 762 | 768 | 613 | 167.756 | 173.8299 | 67.234 |  |  | 2.8663
| 768 | 768 | 896 | 174.6363 | 165.1554 | 177.941 |  |  |  | 768 | 768 | 896 | 431.743 | 418.4031 | 708.265 |  |  |  | 769 | 767 | 841 | 191.7153 | 181.9711 | 195.6119 |  |  | 2.2383
| 768 | 768 | 1023 | 201.7124 | 173.9372 | 323.6255 |  |  |  | 768 | 768 | 1023 | 472.0285 | 433.0494 | 918.7238 |  |  |  | 774 | 767 | 957 | 219.0486 | 191.0193 | 342.8168 |  |  | 2.1133
| 768 | 896 | 0 | 171.788 | 251.9558 | 20.3965 |  |  |  | 768 | 896 | 0 | 339.1147 | 489.2106 | 40.4205 |  |  |  | 779 | 892 | 263 | 185.7776 | 265.1516 | 22.1079 |  |  | 1.4731
| 768 | 896 | 128 | 171.8918 | 251.9895 | 20.9552 |  |  |  | 768 | 896 | 128 | 340.5919 | 490.1525 | 49.6108 |  |  |  | 779 | 892 | 275 | 187.4646 | 266.4771 | 23.0709 |  |  | 1.6181
| 768 | 896 | 256 | 172.3277 | 252.1308 | 23.3004 |  |  |  | 768 | 896 | 256 | 346.8033 | 492.3485 | 83.2774 |  |  |  | 779 | 892 | 330 | 188.1802 | 267.0288 | 27.1115 |  |  | 1.5239
| 768 | 896 | 384 | 173.3863 | 252.4742 | 28.9961 |  |  |  | 768 | 896 | 384 | 358.4764 | 496.2898 | 145.9591 |  |  |  | 780 | 892 | 414 | 188.228 | 267.1282 | 35.2032 |  |  | 1.4903
| 768 | 896 | 512 | 175.5859 | 253.1876 | 40.8316 |  |  |  | 768 | 896 | 512 | 375.9454 | 502.0302 | 239.7658 |  |  |  | 782 | 892 | 514 | 191.4922 | 268.4084 | 50.2154 |  |  | 1.7493
| 768 | 896 | 640 | 179.8652 | 254.5755 | 63.8565 |  |  |  | 768 | 896 | 640 | 399.3032 | 509.6623 | 365.8994 |  |  |  | 784 | 891 | 621 | 195.9652 | 270.0141 | 76.588 |  |  | 1.952
| 768 | 896 | 768 | 187.9222 | 257.1887 | 107.2079 |  |  |  | 768 | 896 | 768 | 429.0717 | 519.3976 | 525.7953 |  |  |  | 787 | 891 | 733 | 204.5448 | 273.0139 | 120.0687 |  |  | 1.7592
| 768 | 896 | 896 | 202.8339 | 262.0251 | 187.4408 |  |  |  | 768 | 896 | 896 | 465.0284 | 531.3372 | 719.4186 |  |  |  | 791 | 891 | 846 | 219.8223 | 278.0818 | 204.7466 |  |  | 2.0917
| 768 | 896 | 1023 | 229.9099 | 270.8069 | 333.1254 |  |  |  | 768 | 896 | 1023 | 505.1066 | 545.2293 | 929.6053 |  |  |  | 796 | 891 | 961 | 247.2779 | 287.2896 | 352.0982 |  |  | 1.4942
| 768 | 1023 | 0 | 222.9883 | 427.8488 | 37.6461 |  |  |  | 768 | 1023 | 0 | 378.3875 | 619.8504 | 53.0971 |  |  |  | 805 | 1015 | 296 | 234.4181 | 430.7019 | 38.2206 |  |  | 1.199
| 768 | 1023 | 128 | 223.0921 | 427.8825 | 38.2048 |  |  |  | 768 | 1023 | 128 | 379.686 | 620.1381 | 62.2411 |  |  |  | 805 | 1015 | 306 | 235.9411 | 431.645 | 39.1597 |  |  | 1.2844
| 768 | 1023 | 256 | 223.528 | 428.0239 | 40.55 |  |  |  | 768 | 1023 | 256 | 385.8414 | 622.0646 | 95.8513 |  |  |  | 806 | 1015 | 354 | 236.5965 | 432.0274 | 43.1702 |  |  | 1.1688
| 768 | 1023 | 384 | 224.5865 | 428.3672 | 46.2457 |  |  |  | 768 | 1023 | 384 | 397.3345 | 625.7102 | 158.3835 |  |  |  | 807 | 1015 | 431 | 236.6819 | 432.0371 | 51.2467 |  |  | 1.0366
| 768 | 1023 | 512 | 226.7862 | 429.0807 | 58.0812 |  |  |  | 768 | 1023 | 512 | 414.6821 | 631.2958 | 251.9133 |  |  |  | 808 | 1015 | 527 | 239.9266 | 433.2437 | 66.2419 |  |  | 1.2082
| 768 | 1023 | 640 | 231.0655 | 430.4686 | 81.1061 |  |  |  | 768 | 1023 | 640 | 437.919 | 638.7403 | 377.7177 |  |  |  | 810 | 1015 | 631 | 244.2661 | 434.6352 | 92.5304 |  |  | 1.3841
| 768 | 1023 | 768 | 239.1225 | 433.0818 | 124.4574 |  |  |  | 768 | 1023 | 768 | 467.5768 | 648.2853 | 537.4464 |  |  |  | 813 | 1015 | 740 | 252.8767 | 437.5851 | 135.9747 |  |  | 1.3689
| 768 | 1023 | 896 | 254.0341 | 437.9182 | 204.6904 |  |  |  | 768 | 1023 | 896 | 503.4772 | 659.8652 | 731.325 |  |  |  | 817 | 1014 | 853 | 268.0821 | 442.5562 | 220.4684 |  |  | 1.7712
| 768 | 1023 | 1023 | 281.1102 | 446.6999 | 350.375 |  |  |  | 768 | 1023 | 1023 | 543.4023 | 672.8887 | 942.2529 |  |  |  | 822 | 1014 | 966 | 295.4103 | 451.5053 | 367.7003 |  |  | 2.2186
| 896 | 0 | 128 | 217.6966 | 96.7717 | 1.7475 |  |  |  | 896 | 0 | 128 | 310.7747 | 138.2977 | 11.9886 |  |  |  | 822 | 251 | 168 | 231.5984 | 103.3049 | 3.113 |  |  | 2.1966
| 896 | 0 | 256 | 218.1325 | 96.9131 | 4.0928 |  |  |  | 896 | 0 | 256 | 316.983 | 140.2753 | 46.0901 |  |  |  | 823 | 250 | 260 | 232.1476 | 103.455 | 7.0935 |  |  | 3.2355
| 896 | 0 | 384 | 219.1911 | 97.2564 | 9.7884 |  |  |  | 896 | 0 | 384 | 328.7468 | 144.0625 | 109.5531 |  |  |  | 824 | 250 | 368 | 231.595 | 103.0183 | 15.1832 |  |  | 3.4704
| 896 | 0 | 512 | 221.3907 | 97.9699 | 21.6239 |  |  |  | 896 | 0 | 512 | 346.2595 | 149.7044 | 204.1219 |  |  |  | 825 | 249 | 482 | 235.0018 | 104.1914 | 30.2295 |  |  | 3.3025
| 896 | 0 | 640 | 225.67 | 99.3578 | 44.6488 |  |  |  | 896 | 0 | 640 | 369.8252 | 157.3172 | 330.9592 |  |  |  | 827 | 248 | 597 | 239.2026 | 105.4583 | 56.7388 |  |  | 2.6929
| 896 | 0 | 768 | 233.727 | 101.971 | 88.0002 |  |  |  | 896 | 0 | 768 | 399.3978 | 166.8689 | 490.619 |  |  |  | 830 | 247 | 714 | 247.9571 | 108.3633 | 100.4838 |  |  | 1.7392
| 896 | 0 | 896 | 248.6387 | 106.8074 | 168.2332 |  |  |  | 896 | 0 | 896 | 435.1367 | 178.44 | 683.6089 |  |  |  | 834 | 245 | 832 | 263.1292 | 113.1883 | 185.9109 |  |  | 1.5334
| 896 | 0 | 1023 | 275.7147 | 115.5892 | 313.9177 |  |  |  | 896 | 0 | 1023 | 475.7765 | 191.9745 | 893.0246 |  |  |  | 838 | 243 | 949 | 290.4514 | 122.0405 | 333.14 |  |  | 1.2731
| 896 | 128 | 0 | 217.7892 | 97.4126 | 1.255 |  |  |  | 896 | 128 | 0 | 311.2926 | 143.2441 | 3.247 |  |  |  | 823 | 266 | 142 | 230.8078 | 104.7389 | 2.437 |  |  | 1.8436
| 896 | 128 | 128 | 217.893 | 97.4463 | 1.8137 |  |  |  | 896 | 128 | 128 | 312.7257 | 143.7336 | 12.4922 |  |  |  | 823 | 266 | 169 | 232.825 | 105.6308 | 3.3198 |  |  | 2.2709
| 896 | 128 | 256 | 218.3289 | 97.5877 | 4.1589 |  |  |  | 896 | 128 | 256 | 318.929 | 145.7415 | 46.4629 |  |  |  | 823 | 266 | 261 | 233.4463 | 105.8267 | 7.2879 |  |  | 3.1146
| 896 | 128 | 384 | 219.3874 | 97.931 | 9.8546 |  |  |  | 896 | 128 | 384 | 330.6358 | 149.5262 | 109.6733 |  |  |  | 824 | 265 | 368 | 232.8885 | 105.3989 | 15.3679 |  |  | 3.308
| 896 | 128 | 512 | 221.5871 | 98.6445 | 21.6901 |  |  |  | 896 | 128 | 512 | 348.1628 | 155.1877 | 204.0967 |  |  |  | 826 | 265 | 482 | 236.278 | 106.5726 | 30.3782 |  |  | 3.1963
| 896 | 128 | 640 | 225.8664 | 100.0324 | 44.715 |  |  |  | 896 | 128 | 640 | 371.6011 | 162.7607 | 330.6227 |  |  |  | 828 | 264 | 598 | 240.444 | 107.8246 | 56.7927 |  |  | 2.6753
| 896 | 128 | 768 | 233.9234 | 102.6456 | 88.0663 |  |  |  | 896 | 128 | 768 | 401.2408 | 172.3547 | 490.3268 |  |  |  | 831 | 263 | 715 | 249.1794 | 110.7284 | 100.4931 |  |  | 1.907
| 896 | 128 | 896 | 248.835 | 107.482 | 168.2993 |  |  |  | 896 | 128 | 896 | 437.0578 | 183.9922 | 683.5753 |  |  |  | 834 | 261 | 832 | 264.3569 | 115.5734 | 185.741 |  |  | 1.7545
| 896 | 128 | 1023 | 275.9111 | 116.2637 | 313.9839 |  |  |  | 896 | 128 | 1023 | 477.7697 | 197.6525 | 893.2926 |  |  |  | 839 | 259 | 949 | 291.549 | 124.379 | 332.618 |  |  | 1.5321
| 896 | 256 | 0 | 218.6134 | 100.2442 | 1.5326 |  |  |  | 896 | 256 | 0 | 316.8612 | 162.052 | 5.106 |  |  |  | 825 | 331 | 150 | 232.2594 | 109.1495 | 2.8638 |  |  | 2.0279
| 896 | 256 | 128 | 218.7172 | 100.2778 | 2.0914 |  |  |  | 896 | 256 | 128 | 318.4165 | 162.8288 | 14.366 |  |  |  | 825 | 331 | 176 | 234.2312 | 110.0495 | 3.733 |  |  | 2.3677
| 896 | 256 | 256 | 219.1531 | 100.4192 | 4.4366 |  |  |  | 896 | 256 | 256 | 324.6777 | 164.9314 | 48.3151 |  |  |  | 826 | 331 | 264 | 234.8375 | 110.26 | 7.7131 |  |  | 3.0032
| 896 | 256 | 384 | 220.2117 | 100.7625 | 10.1323 |  |  |  | 896 | 256 | 384 | 336.3775 | 168.7851 | 111.4515 |  |  |  | 826 | 331 | 370 | 234.3329 | 109.872 | 15.7836 |  |  | 3.192
| 896 | 256 | 512 | 222.4113 | 101.476 | 21.9678 |  |  |  | 896 | 256 | 512 | 353.8689 | 174.4457 | 205.7455 |  |  |  | 828 | 331 | 483 | 237.728 | 111.0544 | 30.7977 |  |  | 3.1732
| 896 | 256 | 640 | 226.6906 | 102.8639 | 44.9926 |  |  |  | 896 | 256 | 640 | 377.3376 | 182.1114 | 332.2968 |  |  |  | 830 | 330 | 599 | 241.9429 | 112.3359 | 57.2247 |  |  | 2.7607
| 896 | 256 | 768 | 234.7476 | 105.4771 | 88.344 |  |  |  | 896 | 256 | 768 | 406.9754 | 191.73 | 491.9573 |  |  |  | 833 | 329 | 715 | 250.5703 | 115.2063 | 100.7395 |  |  | 2.1134
| 896 | 256 | 896 | 249.6592 | 110.3135 | 168.577 |  |  |  | 896 | 256 | 896 | 442.8695 | 203.5092 | 685.258 |  |  |  | 837 | 328 | 833 | 265.8379 | 120.0889 | 186.0466 |  |  | 1.9975
| 896 | 256 | 1023 | 276.7353 | 119.0953 | 314.2616 |  |  |  | 896 | 256 | 1023 | 483.6514 | 217.5541 | 894.8308 |  |  |  | 841 | 327 | 949 | 293.1142 | 128.9453 | 333.0847 |  |  | 1.7984
| 896 | 384 | 0 | 220.6151 | 107.1209 | 2.207 |  |  |  | 896 | 384 | 0 | 326.9731 | 196.4945 | 8.4863 |  |  |  | 830 | 427 | 165 | 234.9651 | 117.7803 | 3.7011 |  |  | 2.2267
| 896 | 384 | 128 | 220.7189 | 107.1546 | 2.7658 |  |  |  | 896 | 384 | 128 | 328.6196 | 197.6803 | 17.7872 |  |  |  | 830 | 427 | 188 | 236.9573 | 118.747 | 4.5875 |  |  | 2.4673
| 896 | 384 | 256 | 221.1548 | 107.2959 | 5.111 |  |  |  | 896 | 384 | 256 | 334.9714 | 200.0548 | 51.7451 |  |  |  | 830 | 427 | 271 | 237.6242 | 118.996 | 8.5521 |  |  | 2.8862
| 896 | 384 | 384 | 222.2134 | 107.6393 | 10.8067 |  |  |  | 896 | 384 | 384 | 346.626 | 203.8781 | 114.8197 |  |  |  | 831 | 426 | 374 | 237.0461 | 118.6065 | 16.6315 |  |  | 3.097
| 896 | 384 | 512 | 224.4131 | 108.3527 | 22.6422 |  |  |  | 896 | 384 | 512 | 364.1566 | 209.7256 | 209.0168 |  |  |  | 833 | 426 | 486 | 240.5098 | 119.8515 | 31.6295 |  |  | 3.1841
| 896 | 384 | 640 | 228.6923 | 109.7406 | 45.667 |  |  |  | 896 | 384 | 640 | 387.6863 | 217.3899 | 335.6221 |  |  |  | 835 | 426 | 601 | 244.6842 | 121.1289 | 58.0619 |  |  | 2.8824
| 896 | 384 | 768 | 236.7493 | 112.3538 | 89.0184 |  |  |  | 896 | 384 | 768 | 417.3031 | 227.1899 | 495.1677 |  |  |  | 838 | 425 | 717 | 253.3835 | 124.0318 | 101.6628 |  |  | 2.3396
| 896 | 384 | 896 | 251.661 | 117.1902 | 169.2514 |  |  |  | 896 | 384 | 896 | 453.2122 | 239.0788 | 688.4728 |  |  |  | 841 | 424 | 834 | 268.5426 | 128.906 | 186.8093 |  |  | 2.2279
| 896 | 384 | 1023 | 278.737 | 125.972 | 314.936 |  |  |  | 896 | 384 | 1023 | 494.2424 | 253.8497 | 898.1284 |  |  |  | 846 | 423 | 950 | 295.8675 | 137.8069 | 333.8701 |  |  | 2.0414
| 896 | 512 | 0 | 224.7746 | 121.4105 | 3.6084 |  |  |  | 896 | 512 | 0 | 342.1198 | 248.4615 | 13.5906 |  |  |  | 838 | 537 | 186 | 240.1253 | 135.2165 | 5.3969 |  |  | 2.5156
| 896 | 512 | 128 | 224.8785 | 121.4442 | 4.1671 |  |  |  | 896 | 512 | 128 | 343.8227 | 249.9823 | 22.9161 |  |  |  | 838 | 537 | 205 | 242.2219 | 136.3277 | 6.2992 |  |  | 2.669
| 896 | 512 | 256 | 225.3144 | 121.5856 | 6.5124 |  |  |  | 896 | 512 | 256 | 350.2703 | 252.5451 | 56.8654 |  |  |  | 838 | 537 | 282 | 242.8281 | 136.6079 | 10.2701 |  |  | 2.8162
| 896 | 512 | 384 | 226.3729 | 121.9289 | 12.208 |  |  |  | 896 | 512 | 384 | 361.961 | 256.5008 | 119.8764 |  |  |  | 839 | 537 | 381 | 242.3406 | 136.3371 | 18.3445 |  |  | 2.9649
| 896 | 512 | 512 | 228.5726 | 122.6423 | 24.0435 |  |  |  | 896 | 512 | 512 | 379.5308 | 262.404 | 214.111 |  |  |  | 841 | 537 | 491 | 245.7807 | 137.5654 | 33.3369 |  |  | 3.1637
| 896 | 512 | 640 | 232.8519 | 124.0303 | 47.0684 |  |  |  | 896 | 512 | 640 | 403.0369 | 270.1924 | 340.5475 |  |  |  | 843 | 536 | 604 | 250.0052 | 138.9394 | 59.7601 |  |  | 3.0523
| 896 | 512 | 768 | 240.9089 | 126.6435 | 90.4198 |  |  |  | 896 | 512 | 768 | 432.6974 | 280.0103 | 500.1754 |  |  |  | 845 | 536 | 719 | 258.6949 | 141.8945 | 103.302 |  |  | 2.6742
| 896 | 512 | 896 | 255.8205 | 131.4799 | 170.6528 |  |  |  | 896 | 512 | 896 | 468.7035 | 292.1711 | 693.4569 |  |  |  | 849 | 535 | 836 | 273.8648 | 146.751 | 188.4466 |  |  | 2.5824
| 896 | 512 | 1023 | 282.8966 | 140.2616 | 316.3373 |  |  |  | 896 | 512 | 1023 | 509.7889 | 307.4256 | 903.0956 |  |  |  | 853 | 535 | 952 | 301.2003 | 155.7482 | 335.4548 |  |  | 2.4267
| 896 | 640 | 0 | 232.8666 | 149.2097 | 6.3346 |  |  |  | 896 | 640 | 0 | 363.117 | 320.2977 | 20.6538 |  |  |  | 849 | 654 | 211 | 248.2735 | 162.6935 | 8.0746 |  |  | 1.9851
| 896 | 640 | 128 | 232.9705 | 149.2434 | 6.8934 |  |  |  | 896 | 640 | 128 | 364.876 | 321.9741 | 29.9821 |  |  |  | 849 | 654 | 228 | 250.3155 | 163.9232 | 8.9912 |  |  | 2.1234
| 896 | 640 | 256 | 233.4063 | 149.3848 | 9.2386 |  |  |  | 896 | 640 | 256 | 371.2378 | 324.4443 | 63.9152 |  |  |  | 849 | 654 | 296 | 251.0676 | 164.3989 | 12.9826 |  |  | 2.2837
| 896 | 640 | 384 | 234.4649 | 149.7281 | 14.9343 |  |  |  | 896 | 640 | 384 | 382.9346 | 328.4398 | 126.9084 |  |  |  | 850 | 654 | 390 | 250.5025 | 164.0918 | 21.0432 |  |  | 2.5082
| 896 | 640 | 512 | 236.6646 | 150.4415 | 26.7698 |  |  |  | 896 | 640 | 512 | 400.4718 | 334.3002 | 221.0231 |  |  |  | 852 | 653 | 497 | 253.9148 | 165.4041 | 36.0437 |  |  | 2.8721
| 896 | 640 | 640 | 240.9439 | 151.8295 | 49.7946 |  |  |  | 896 | 640 | 640 | 424.0285 | 342.174 | 347.5176 |  |  |  | 854 | 653 | 609 | 258.2063 | 166.8535 | 62.4517 |  |  | 2.88
| 896 | 640 | 768 | 249.0009 | 154.4427 | 93.146 |  |  |  | 896 | 640 | 768 | 453.7101 | 352.0538 | 507.1366 |  |  |  | 857 | 653 | 723 | 266.9027 | 169.8239 | 105.9566 |  |  | 2.2735
| 896 | 640 | 896 | 263.9125 | 159.2791 | 173.379 |  |  |  | 896 | 640 | 896 | 489.6543 | 364.1703 | 700.2996 |  |  |  | 860 | 652 | 839 | 282.0504 | 174.7688 | 190.9956 |  |  | 2.1992
| 896 | 640 | 1023 | 290.9886 | 168.0608 | 319.0636 |  |  |  | 896 | 640 | 1023 | 530.7812 | 379.5491 | 909.9 |  |  |  | 864 | 652 | 954 | 309.3748 | 183.7865 | 337.9648 |  |  | 2.0604
| 896 | 768 | 0 | 248.1023 | 201.5503 | 11.4676 |  |  |  | 896 | 768 | 0 | 390.0204 | 412.5925 | 29.7073 |  |  |  | 864 | 774 | 240 | 263.9827 | 216.3197 | 13.3163 |  |  | 1.5976
| 896 | 768 | 128 | 248.2062 | 201.5839 | 12.0263 |  |  |  | 896 | 768 | 128 | 391.7316 | 414.0397 | 39.0091 |  |  |  | 864 | 774 | 253 | 266.1246 | 217.8145 | 14.2485 |  |  | 1.7269
| 896 | 768 | 256 | 248.642 | 201.7253 | 14.3715 |  |  |  | 896 | 768 | 256 | 398.0833 | 416.476 | 72.9174 |  |  |  | 864 | 774 | 314 | 266.8692 | 218.3901 | 18.248 |  |  | 1.8237
| 896 | 768 | 384 | 249.7006 | 202.0686 | 20.0672 |  |  |  | 896 | 768 | 384 | 409.785 | 420.4266 | 135.9128 |  |  |  | 865 | 774 | 403 | 266.3511 | 218.1749 | 26.3168 |  |  | 1.9663
| 896 | 768 | 512 | 251.9003 | 202.7821 | 31.9027 |  |  |  | 896 | 768 | 512 | 427.2566 | 426.241 | 229.9469 |  |  |  | 867 | 774 | 506 | 269.8613 | 219.6335 | 41.3048 |  |  | 2.3195
| 896 | 768 | 640 | 256.1795 | 204.17 | 54.9276 |  |  |  | 896 | 768 | 640 | 450.7137 | 433.9515 | 356.1981 |  |  |  | 869 | 774 | 615 | 274.0448 | 221.0298 | 67.6634 |  |  | 2.5644
| 896 | 768 | 768 | 264.2366 | 206.7832 | 98.279 |  |  |  | 896 | 768 | 768 | 480.5027 | 443.9096 | 516.0001 |  |  |  | 871 | 774 | 728 | 282.8125 | 224.0897 | 111.208 |  |  | 2.0522
| 896 | 768 | 896 | 279.1482 | 211.6196 | 178.512 |  |  |  | 896 | 768 | 896 | 516.4327 | 455.9426 | 709.181 |  |  |  | 875 | 773 | 843 | 297.9553 | 229.0954 | 196.1958 |  |  | 1.9685
| 896 | 768 | 1023 | 306.2242 | 220.4014 | 324.1965 |  |  |  | 896 | 768 | 1023 | 557.6682 | 471.157 | 919.0707 |  |  |  | 879 | 773 | 958 | 325.2214 | 238.146 | 342.9523 |  |  | 1.8036
| 896 | 896 | 0 | 276.2999 | 298.42 | 20.9675 |  |  |  | 896 | 896 | 0 | 423.4835 | 526.7304 | 40.8678 |  |  |  | 882 | 896 | 270 | 292.0685 | 312.3537 | 22.6763 |  |  | 1.2034
| 896 | 896 | 128 | 276.4037 | 298.4537 | 21.5262 |  |  |  | 896 | 896 | 128 | 424.9973 | 527.6167 | 50.183 |  |  |  | 883 | 896 | 282 | 294.161 | 313.7731 | 23.6153 |  |  | 1.3713
| 896 | 896 | 256 | 276.8396 | 298.595 | 23.8714 |  |  |  | 896 | 896 | 256 | 431.3264 | 529.9085 | 84.0151 |  |  |  | 883 | 896 | 335 | 294.9689 | 314.4623 | 27.6119 |  |  | 1.3724
| 896 | 896 | 384 | 277.8981 | 298.9384 | 29.5671 |  |  |  | 896 | 896 | 384 | 442.9634 | 533.7065 | 146.9397 |  |  |  | 884 | 896 | 417 | 294.4076 | 314.2041 | 35.6714 |  |  | 1.3526
| 896 | 896 | 512 | 280.0978 | 299.6518 | 41.4026 |  |  |  | 896 | 896 | 512 | 460.4326 | 539.4455 | 240.9852 |  |  |  | 885 | 896 | 516 | 297.9073 | 315.695 | 50.6667 |  |  | 1.6335
| 896 | 896 | 640 | 284.3771 | 301.0397 | 64.4275 |  |  |  | 896 | 896 | 640 | 483.969 | 547.1811 | 367.3961 |  |  |  | 887 | 896 | 623 | 302.1349 | 317.1234 | 77.0109 |  |  | 1.8253
| 896 | 896 | 768 | 292.4341 | 303.6529 | 107.7789 |  |  |  | 896 | 896 | 768 | 513.5415 | 556.8212 | 526.9729 |  |  |  | 890 | 896 | 734 | 310.8775 | 320.1718 | 120.5053 |  |  | 1.7179
| 896 | 896 | 1023 | 334.4218 | 317.2711 | 333.6964 |  |  |  | 896 | 896 | 1023 | 590.3254 | 582.9637 | 930.2742 |  |  |  | 897 | 895 | 962 | 353.425 | 334.4032 | 352.3022 |  |  | 1.184
| 896 | 1023 | 0 | 327.5001 | 474.313 | 38.2171 |  |  |  | 896 | 1023 | 0 | 461.9516 | 656.9003 | 53.5465 |  |  |  | 905 | 1019 | 301 | 340.5627 | 477.7928 | 38.7732 |  |  | 1.4412
| 896 | 1023 | 128 | 327.604 | 474.3467 | 38.7758 |  |  |  | 896 | 1023 | 128 | 463.3906 | 657.259 | 62.7439 |  |  |  | 905 | 1019 | 311 | 342.5929 | 478.9883 | 39.6907 |  |  | 1.5697
| 896 | 1023 | 256 | 328.0398 | 474.4881 | 41.121 |  |  |  | 896 | 1023 | 256 | 469.5392 | 659.1579 | 96.5185 |  |  |  | 905 | 1019 | 359 | 343.3502 | 479.4637 | 43.6706 |  |  | 1.4421
| 896 | 1023 | 384 | 329.0984 | 474.8314 | 46.8167 |  |  |  | 896 | 1023 | 384 | 481.0654 | 662.8163 | 159.2254 |  |  |  | 906 | 1019 | 435 | 342.7558 | 479.0724 | 51.7102 |  |  | 1.2009
| 896 | 1023 | 512 | 331.2981 | 475.5449 | 58.6522 |  |  |  | 896 | 1023 | 512 | 498.5003 | 668.4108 | 253.0191 |  |  |  | 907 | 1019 | 529 | 346.2634 | 480.4712 | 66.6894 |  |  | 1.3313
| 896 | 1023 | 640 | 335.5773 | 476.9328 | 81.6771 |  |  |  | 896 | 1023 | 640 | 521.8447 | 675.9142 | 379.0971 |  |  |  | 909 | 1019 | 633 | 350.4657 | 481.8244 | 93.0098 |  |  | 1.4679
| 896 | 1023 | 768 | 343.6344 | 479.546 | 125.0284 |  |  |  | 896 | 1023 | 768 | 551.4323 | 685.4551 | 538.5817 |  |  |  | 911 | 1019 | 742 | 359.1946 | 484.8188 | 136.4651 |  |  | 1.5061
| 896 | 1023 | 896 | 358.546 | 484.3824 | 205.2614 |  |  |  | 896 | 1023 | 896 | 587.3296 | 697.0463 | 732.196 |  |  |  | 915 | 1018 | 854 | 374.2835 | 489.6914 | 221.3499 |  |  | 1.9354
| 896 | 1023 | 1023 | 385.6221 | 493.1642 | 350.946 |  |  |  | 896 | 1023 | 1023 | 627.952 | 710.3738 | 942.353 |  |  |  | 919 | 1018 | 967 | 401.571 | 498.7187 | 368.0285 |  |  | 2.6649
| 1023 | 0 | 128 | 407.4661 | 181.14 | 2.7843 |  |  |  | 1023 | 0 | 128 | 403.0744 | 179.2829 | 13.1789 |  |  |  | 939 | 286 | 184 | 410.7488 | 182.9424 | 4.0373 |  |  | 1.5266
| 1023 | 0 | 256 | 407.9019 | 181.2814 | 5.1296 |  |  |  | 1023 | 0 | 256 | 409.7312 | 181.4237 | 48.59 |  |  |  | 940 | 286 | 269 | 411.478 | 183.1761 | 8.1586 |  |  | 2.5818
| 1023 | 0 | 384 | 408.9605 | 181.6247 | 10.8252 |  |  |  | 1023 | 0 | 384 | 421.6251 | 185.2362 | 113.439 |  |  |  | 940 | 286 | 373 | 411.2448 | 182.8835 | 16.4374 |  |  | 3.1722
| 1023 | 0 | 512 | 411.1602 | 182.3381 | 22.6607 |  |  |  | 1023 | 0 | 512 | 439.7528 | 191.1052 | 210.3905 |  |  |  | 941 | 285 | 485 | 414.8286 | 184.1102 | 32.086 |  |  | 3.4431
| 1023 | 0 | 640 | 415.4394 | 183.7261 | 45.6856 |  |  |  | 1023 | 0 | 640 | 463.3937 | 198.7221 | 338.2167 |  |  |  | 943 | 284 | 600 | 419.1534 | 185.4275 | 59.128 |  |  | 3.1183
| 1023 | 0 | 768 | 423.4965 | 186.3393 | 89.037 |  |  |  | 1023 | 0 | 768 | 493.1123 | 208.3302 | 498.219 |  |  |  | 946 | 283 | 716 | 428.2721 | 188.4466 | 104.5475 |  |  | 2.1299
| 1023 | 0 | 896 | 438.4081 | 191.1756 | 169.27 |  |  |  | 1023 | 0 | 896 | 528.5823 | 219.82 | 689.3861 |  |  |  | 949 | 282 | 833 | 443.5722 | 193.319 | 190.7127 |  |  | 1.6802
| 1023 | 0 | 1023 | 465.4841 | 199.9574 | 314.9545 |  |  |  | 1023 | 0 | 1023 | 569.0116 | 233.3068 | 897.7429 |  |  |  | 952 | 280 | 950 | 471.0642 | 202.2351 | 338.4024 |  |  | 1.0651
| 1023 | 128 | 0 | 407.5586 | 181.7809 | 2.2918 |  |  |  | 1023 | 128 | 0 | 402.913 | 183.921 | 3.7131 |  |  |  | 939 | 299 | 161 | 409.4887 | 184.1713 | 3.3237 |  |  | 1.0953
| 1023 | 128 | 128 | 407.6624 | 181.8146 | 2.8505 |  |  |  | 1023 | 128 | 128 | 404.5546 | 184.5036 | 13.6664 |  |  |  | 940 | 299 | 185 | 411.3113 | 184.9805 | 4.2479 |  |  | 1.4536
| 1023 | 128 | 256 | 408.0983 | 181.9559 | 5.1957 |  |  |  | 1023 | 128 | 256 | 411.1577 | 186.6478 | 48.9519 |  |  |  | 940 | 299 | 269 | 412.0376 | 185.2154 | 8.343 |  |  | 2.4195
| 1023 | 128 | 384 | 409.1568 | 182.2993 | 10.8914 |  |  |  | 1023 | 128 | 384 | 423.1066 | 190.5033 | 113.5631 |  |  |  | 941 | 298 | 373 | 411.8318 | 184.933 | 16.6157 |  |  | 2.9902
| 1023 | 128 | 512 | 411.3565 | 183.0127 | 22.7269 |  |  |  | 1023 | 128 | 512 | 441.0547 | 196.304 | 210.3714 |  |  |  | 942 | 298 | 486 | 415.3893 | 186.1792 | 32.2026 |  |  | 3.2559
| 1023 | 128 | 640 | 415.6358 | 184.4006 | 45.7518 |  |  |  | 1023 | 128 | 640 | 464.8283 | 204.0038 | 337.9495 |  |  |  | 944 | 297 | 600 | 419.771 | 187.5044 | 59.2143 |  |  | 2.9729
| 1023 | 128 | 768 | 423.6928 | 187.0138 | 89.1031 |  |  |  | 1023 | 128 | 768 | 494.4167 | 213.5719 | 497.9893 |  |  |  | 946 | 296 | 716 | 428.7867 | 190.5146 | 104.4252 |  |  | 2.0196
| 1023 | 128 | 896 | 438.6044 | 191.8502 | 169.3361 |  |  |  | 1023 | 128 | 896 | 530.0307 | 225.1522 | 689.3465 |  |  |  | 949 | 295 | 833 | 444.096 | 195.3829 | 190.5548 |  |  | 1.6321
| 1023 | 128 | 1023 | 465.6805 | 200.632 | 315.0207 |  |  |  | 1023 | 128 | 1023 | 570.5097 | 238.7844 | 898.0408 |  |  |  | 953 | 293 | 950 | 471.5914 | 204.3026 | 338.1926 |  |  | 1.0739
| 1023 | 256 | 0 | 408.3828 | 184.6124 | 2.5694 |  |  |  | 1023 | 256 | 0 | 408.2594 | 202.6021 | 5.5488 |  |  |  | 941 | 356 | 168 | 410.7166 | 188.4695 | 3.7478 |  |  | 1.0669
| 1023 | 256 | 128 | 408.4866 | 184.6461 | 3.1282 |  |  |  | 1023 | 256 | 128 | 410.1024 | 203.476 | 15.5316 |  |  |  | 941 | 356 | 190 | 412.5521 | 189.3126 | 4.6661 |  |  | 1.3362
| 1023 | 256 | 256 | 408.9225 | 184.7875 | 5.4734 |  |  |  | 1023 | 256 | 256 | 416.6407 | 205.6823 | 50.7972 |  |  |  | 942 | 356 | 273 | 413.2932 | 189.5704 | 8.7616 |  |  | 2.2243
| 1023 | 256 | 384 | 409.9811 | 185.1308 | 11.1691 |  |  |  | 1023 | 256 | 384 | 428.6125 | 209.5556 | 115.22 |  |  |  | 942 | 356 | 375 | 413.0729 | 189.3011 | 17.027 |  |  | 2.7859
| 1023 | 256 | 512 | 412.1807 | 185.8442 | 23.0046 |  |  |  | 1023 | 256 | 512 | 446.542 | 215.4359 | 212.0693 |  |  |  | 944 | 355 | 487 | 416.6532 | 190.5865 | 32.6176 |  |  | 3.0888
| 1023 | 256 | 640 | 416.46 | 187.2322 | 46.0294 |  |  |  | 1023 | 256 | 640 | 470.3098 | 223.1328 | 339.526 |  |  |  | 945 | 355 | 601 | 420.9998 | 191.8863 | 59.6244 |  |  | 2.8648
| 1023 | 256 | 768 | 424.517 | 189.8454 | 89.3808 |  |  |  | 1023 | 256 | 768 | 499.9445 | 232.8024 | 499.5078 |  |  |  | 948 | 354 | 717 | 430.0656 | 194.9383 | 104.8228 |  |  | 1.9775
| 1023 | 256 | 896 | 439.4287 | 194.6818 | 169.6138 |  |  |  | 1023 | 256 | 896 | 535.519 | 244.4648 | 690.938 |  |  |  | 951 | 353 | 834 | 445.3652 | 199.787 | 190.9094 |  |  | 1.6403
| 1023 | 256 | 1023 | 466.5047 | 203.4635 | 315.2984 |  |  |  | 1023 | 256 | 1023 | 576.2303 | 258.6976 | 899.8146 |  |  |  | 955 | 352 | 951 | 472.7887 | 208.7008 | 338.422 |  |  | 1.1351
| 1023 | 384 | 0 | 410.3845 | 191.4891 | 3.2438 |  |  |  | 1023 | 384 | 0 | 418.1248 | 236.8303 | 8.9281 |  |  |  | 945 | 444 | 181 | 413.2488 | 196.9825 | 4.582 |  |  | 0.9988
| 1023 | 384 | 128 | 410.4884 | 191.5228 | 3.8026 |  |  |  | 1023 | 384 | 128 | 420.222 | 238.2225 | 18.9403 |  |  |  | 945 | 444 | 201 | 415.0355 | 197.8792 | 5.503 |  |  | 1.1901
| 1023 | 384 | 256 | 410.9242 | 191.6642 | 6.1478 |  |  |  | 1023 | 384 | 256 | 426.6743 | 240.4865 | 54.1718 |  |  |  | 946 | 444 | 279 | 415.7809 | 198.1692 | 9.6041 |  |  | 1.9748
| 1023 | 384 | 384 | 411.9828 | 192.0075 | 11.8435 |  |  |  | 1023 | 384 | 384 | 438.7437 | 244.5761 | 118.5843 |  |  |  | 946 | 444 | 379 | 415.6171 | 197.9511 | 17.8694 |  |  | 2.5467
| 1023 | 384 | 512 | 414.1825 | 192.721 | 23.679 |  |  |  | 1023 | 384 | 512 | 456.7032 | 250.4659 | 215.3194 |  |  |  | 948 | 443 | 490 | 419.1612 | 199.2528 | 33.4478 |  |  | 2.9117
| 1023 | 384 | 640 | 418.4617 | 194.1089 | 46.7038 |  |  |  | 1023 | 384 | 640 | 480.4369 | 258.2851 | 342.8405 |  |  |  | 949 | 443 | 603 | 423.5098 | 200.5359 | 60.3533 |  |  | 2.7562
| 1023 | 384 | 768 | 426.5188 | 196.7221 | 90.0552 |  |  |  | 1023 | 384 | 768 | 510.1846 | 268.0828 | 502.8502 |  |  |  | 952 | 442 | 719 | 432.5594 | 203.6417 | 105.6117 |  |  | 1.9712
| 1023 | 384 | 896 | 441.4304 | 201.5585 | 170.2882 |  |  |  | 1023 | 384 | 896 | 545.7592 | 279.9064 | 694.2582 |  |  |  | 955 | 442 | 835 | 447.8186 | 208.4598 | 191.6426 |  |  | 1.6894
| 1023 | 384 | 1023 | 468.5065 | 210.3402 | 315.9728 |  |  |  | 1023 | 384 | 1023 | 586.713 | 294.9745 | 903.194 |  |  |  | 958 | 441 | 952 | 475.3501 | 217.4405 | 339.1751 |  |  | 1.2446
| 1023 | 512 | 0 | 414.5441 | 205.7788 | 4.6452 |  |  |  | 1023 | 512 | 0 | 433.2253 | 288.6923 | 14.0225 |  |  |  | 952 | 549 | 199 | 418.148 | 214.2699 | 6.2778 |  |  | 1.1328
| 1023 | 512 | 128 | 414.6479 | 205.8125 | 5.2039 |  |  |  | 1023 | 512 | 128 | 435.3084 | 290.3634 | 24.0541 |  |  |  | 952 | 549 | 217 | 420.0894 | 215.3443 | 7.2121 |  |  | 1.2348
| 1023 | 512 | 256 | 415.0838 | 205.9538 | 7.5491 |  |  |  | 1023 | 512 | 256 | 441.9497 | 292.83 | 59.2663 |  |  |  | 952 | 549 | 289 | 420.8488 | 215.6758 | 11.3103 |  |  | 1.6659
| 1023 | 512 | 384 | 416.1423 | 206.2972 | 13.2448 |  |  |  | 1023 | 512 | 384 | 453.9079 | 296.9995 | 123.7933 |  |  |  | 953 | 549 | 386 | 420.6429 | 215.498 | 19.581 |  |  | 2.1732
| 1023 | 512 | 512 | 418.342 | 207.0106 | 25.0803 |  |  |  | 1023 | 512 | 512 | 471.9643 | 302.9397 | 220.3144 |  |  |  | 954 | 549 | 494 | 424.2788 | 216.9628 | 35.1521 |  |  | 2.6088
| 1023 | 512 | 640 | 422.6213 | 208.3985 | 48.1052 |  |  |  | 1023 | 512 | 640 | 495.5856 | 310.8377 | 347.7671 |  |  |  | 956 | 549 | 606 | 428.6321 | 218.1762 | 62.0824 |  |  | 2.6242
| 1023 | 512 | 768 | 430.6783 | 211.0117 | 91.4566 |  |  |  | 1023 | 512 | 768 | 525.4457 | 320.7236 | 507.7707 |  |  |  | 958 | 548 | 721 | 437.6806 | 221.3904 | 107.2888 |  |  | 2.0183
| 1023 | 512 | 896 | 445.5899 | 215.8481 | 171.6896 |  |  |  | 1023 | 512 | 896 | 561.1681 | 332.7837 | 699.2845 |  |  |  | 961 | 548 | 837 | 452.9835 | 226.2146 | 193.219 |  |  | 1.8382
| 1023 | 512 | 1023 | 472.666 | 224.6299 | 317.3741 |  |  |  | 1023 | 512 | 1023 | 602.1743 | 348.4196 | 908.2127 |  |  |  | 965 | 547 | 953 | 480.4079 | 235.1503 | 340.5222 |  |  | 1.4836
| 1023 | 640 | 0 | 422.6361 | 233.578 | 7.3714 |  |  |  | 1023 | 640 | 0 | 454.0232 | 360.2078 | 21.0556 |  |  |  | 961 | 663 | 223 | 426.0808 | 241.5785 | 8.9404 |  |  | 1.0071
| 1023 | 640 | 128 | 422.7399 | 233.6117 | 7.9302 |  |  |  | 1023 | 640 | 128 | 456.1087 | 362.074 | 31.1131 |  |  |  | 961 | 663 | 238 | 428.0472 | 242.7836 | 9.9019 |  |  | 1.0642
| 1023 | 640 | 256 | 423.1758 | 233.753 | 10.2754 |  |  |  | 1023 | 640 | 256 | 462.7534 | 364.6177 | 66.3156 |  |  |  | 962 | 663 | 303 | 428.8598 | 243.2786 | 14.0182 |  |  | 1.3522
| 1023 | 640 | 384 | 424.2343 | 234.0964 | 15.9711 |  |  |  | 1023 | 640 | 384 | 474.6903 | 368.6341 | 130.6135 |  |  |  | 962 | 663 | 395 | 428.7096 | 243.1276 | 22.2612 |  |  | 1.8843
| 1023 | 640 | 512 | 426.434 | 234.8098 | 27.8066 |  |  |  | 1023 | 640 | 512 | 492.6975 | 374.6959 | 227.2088 |  |  |  | 963 | 663 | 500 | 432.3186 | 244.6858 | 37.8292 |  |  | 2.4493
| 1023 | 640 | 640 | 430.7133 | 236.1977 | 50.8314 |  |  |  | 1023 | 640 | 640 | 516.43 | 382.476 | 354.4994 |  |  |  | 965 | 662 | 611 | 436.6673 | 245.9431 | 64.74 |  |  | 2.6313
| 1023 | 640 | 768 | 438.7703 | 238.8109 | 94.1828 |  |  |  | 1023 | 640 | 768 | 546.3717 | 392.5573 | 514.6516 |  |  |  | 967 | 662 | 725 | 445.7792 | 249.2888 | 109.9653 |  |  | 2.0679
| 1023 | 640 | 896 | 453.6819 | 243.6473 | 174.4158 |  |  |  | 1023 | 640 | 896 | 581.9978 | 404.7358 | 706.2121 |  |  |  | 970 | 662 | 840 | 461.0141 | 254.0508 | 195.8201 |  |  | 1.8807
| 1023 | 640 | 1023 | 480.758 | 252.4291 | 320.1004 |  |  |  | 1023 | 640 | 1023 | 622.9569 | 420.1554 | 915.0314 |  |  |  | 974 | 661 | 956 | 488.4877 | 263.1188 | 343.1893 |  |  | 1.4734
| 1023 | 768 | 0 | 437.8717 | 285.9185 | 12.5044 |  |  |  | 1023 | 768 | 0 | 480.9132 | 452.6268 | 30.1571 |  |  |  | 974 | 781 | 249 | 441.6134 | 294.992 | 14.1633 |  |  | 1.1924
| 1023 | 768 | 128 | 437.9756 | 285.9522 | 13.0631 |  |  |  | 1023 | 768 | 128 | 482.9516 | 454.2147 | 40.1753 |  |  |  | 974 | 781 | 262 | 443.6116 | 296.3751 | 15.127 |  |  | 1.1976
| 1023 | 768 | 256 | 438.4114 | 286.0936 | 15.4083 |  |  |  | 1023 | 768 | 256 | 489.5847 | 456.6188 | 75.342 |  |  |  | 974 | 781 | 321 | 444.4908 | 297.0815 | 19.2679 |  |  | 1.1658
| 1023 | 768 | 384 | 439.47 | 286.4369 | 21.104 |  |  |  | 1023 | 768 | 384 | 501.5435 | 460.7596 | 139.8254 |  |  |  | 975 | 781 | 407 | 444.3265 | 297.0288 | 27.5344 |  |  | 1.4481
| 1023 | 768 | 512 | 441.6697 | 287.1503 | 32.9395 |  |  |  | 1023 | 768 | 512 | 519.5502 | 466.6253 | 236.1754 |  |  |  | 976 | 781 | 509 | 447.9974 | 298.6373 | 43.1239 |  |  | 1.991
| 1023 | 768 | 640 | 445.9489 | 288.5383 | 55.9644 |  |  |  | 1023 | 768 | 640 | 543.178 | 474.4558 | 363.5357 |  |  |  | 977 | 781 | 617 | 452.3202 | 299.9317 | 70.0369 |  |  | 2.3883
| 1023 | 768 | 768 | 454.006 | 291.1514 | 99.3158 |  |  |  | 1023 | 768 | 768 | 572.9489 | 484.3466 | 523.4343 |  |  |  | 980 | 781 | 730 | 461.4015 | 303.2133 | 115.0533 |  |  | 2.0882
| 1023 | 768 | 896 | 468.9176 | 295.9878 | 179.5488 |  |  |  | 1023 | 768 | 896 | 608.6185 | 496.2635 | 714.9771 |  |  |  | 983 | 780 | 844 | 476.7708 | 308.1623 | 200.9963 |  |  | 2.0709
| 1023 | 768 | 1023 | 495.9937 | 304.7696 | 325.2333 |  |  |  | 1023 | 768 | 1023 | 649.386 | 511.2115 | 923.8046 |  |  |  | 986 | 780 | 959 | 504.1408 | 317.2386 | 348.2859 |  |  | 1.6032
| 1023 | 896 | 0 | 466.0693 | 382.7883 | 22.0043 |  |  |  | 1023 | 896 | 0 | 514.0605 | 566.4714 | 41.3099 |  |  |  | 989 | 902 | 278 | 469.4301 | 390.7149 | 23.5113 |  |  | 0.9996
| 1023 | 896 | 128 | 466.1731 | 382.8219 | 22.563 |  |  |  | 1023 | 896 | 128 | 515.8988 | 567.6327 | 51.2836 |  |  |  | 989 | 902 | 289 | 471.4189 | 392.144 | 24.4822 |  |  | 0.9737
| 1023 | 896 | 256 | 466.609 | 382.9633 | 24.9082 |  |  |  | 1023 | 896 | 256 | 522.4495 | 569.8721 | 86.4298 |  |  |  | 990 | 902 | 341 | 472.2475 | 392.743 | 28.5986 |  |  | 0.9425
| 1023 | 896 | 384 | 467.6676 | 383.3066 | 30.6039 |  |  |  | 1023 | 896 | 384 | 534.3888 | 573.8027 | 150.6488 |  |  |  | 990 | 902 | 422 | 472.2128 | 392.804 | 36.8725 |  |  | 1.1264
| 1023 | 896 | 512 | 469.8672 | 384.0201 | 42.4394 |  |  |  | 1023 | 896 | 512 | 552.2938 | 579.6193 | 247.0555 |  |  |  | 991 | 902 | 520 | 475.7419 | 394.2182 | 52.4233 |  |  | 1.4553
| 1023 | 896 | 640 | 474.1465 | 385.408 | 65.4643 |  |  |  | 1023 | 896 | 640 | 576.0255 | 587.4025 | 374.4434 |  |  |  | 993 | 902 | 625 | 480.1694 | 395.7996 | 79.2896 |  |  | 1.8164
| 1023 | 896 | 768 | 482.2035 | 388.0212 | 108.8156 |  |  |  | 1023 | 896 | 768 | 605.6188 | 597.0731 | 534.271 |  |  |  | 995 | 902 | 736 | 489.2279 | 398.9589 | 124.4456 |  |  | 1.8969
| 1023 | 896 | 896 | 497.1152 | 392.8576 | 189.0486 |  |  |  | 1023 | 896 | 896 | 641.2894 | 608.8509 | 725.8494 |  |  |  | 998 | 902 | 849 | 504.5713 | 404.1024 | 210.3193 |  |  | 2.5603
| 1023 | 896 | 1023 | 524.1912 | 401.6394 | 334.7332 |  |  |  | 1023 | 896 | 1023 | 681.8465 | 623.0527 | 934.7158 |  |  |  | 1001 | 901 | 963 | 532.011 | 413.1616 | 357.4983 |  |  | 1.7912
| 1023 | 1023 | 0 | 517.2695 | 558.6813 | 39.2539 |  |  |  | 1023 | 1023 | 0 | 551.8153 | 696.5953 | 54 |  |  |  | 1008 | 1023 | 308 | 517.6426 | 556.2269 | 39.6394 |  |  | 0.4092
| 1023 | 1023 | 128 | 517.3734 | 558.715 | 39.8126 |  |  |  | 1023 | 1023 | 128 | 553.5228 | 697.0292 | 63.9225 |  |  |  | 1008 | 1023 | 318 | 519.5245 | 557.2992 | 40.5979 |  |  | 0.5182
| 1023 | 1023 | 256 | 517.8093 | 558.8564 | 42.1578 |  |  |  | 1023 | 1023 | 256 | 559.9251 | 699.0276 | 98.9552 |  |  |  | 1008 | 1023 | 364 | 520.3064 | 557.7443 | 44.6893 |  |  | 0.5884
| 1023 | 1023 | 384 | 518.8678 | 559.1997 | 47.8535 |  |  |  | 1023 | 1023 | 384 | 571.8394 | 702.8286 | 162.9996 |  |  |  | 1009 | 1023 | 439 | 520.2383 | 557.6918 | 52.9826 |  |  | 0.7621
| 1023 | 1023 | 512 | 521.0675 | 559.9131 | 59.689 |  |  |  | 1023 | 1023 | 512 | 589.653 | 708.5406 | 259.3432 |  |  |  | 1010 | 1023 | 532 | 523.6914 | 558.9012 | 68.4613 |  |  | 1.1407
| 1023 | 1023 | 640 | 525.3468 | 561.301 | 82.7138 |  |  |  | 1023 | 1023 | 640 | 613.2752 | 716.15 | 386.3308 |  |  |  | 1012 | 1023 | 635 | 528.1188 | 560.4755 | 95.3236 |  |  | 1.4585
| 1023 | 1023 | 768 | 533.4038 | 563.9142 | 126.0652 |  |  |  | 1023 | 1023 | 768 | 642.8911 | 725.6547 | 546.1742 |  |  |  | 1014 | 1023 | 744 | 537.1158 | 563.4322 | 140.4641 |  |  | 1.5987
| 1023 | 1023 | 896 | 548.3154 | 568.7506 | 206.2982 |  |  |  | 1023 | 1023 | 896 | 678.3918 | 737.1059 | 737.7443 |  |  |  | 1016 | 1023 | 855 | 552.4012 | 568.5051 | 226.2316 |  |  | 2.3538
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50599 | 0.54245 | 1.0101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4917 | 0.5266 | 0.9869 |  |  | 2.8202
| 0 | 0 | 128 | 0.1038 | 0.0337 | 0.5587 |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 2.1592 | 1.0708 | 9.9181 |  |  |  | 29 | 0 | 113 | 0.6347 | 0.5737 | 1.7456 |  |  | 3.2337
| 0 | 0 | 256 | 0.5397 | 0.175 | 2.904 |  |  |  | 0 | 0 | 256 | 8.2747 | 3.0311 | 42.8341 |  |  |  | 62 | 0 | 236 | 1.3201 | 0.7934 | 5.4364 |  |  | 4.5997
| 0 | 0 | 384 | 1.5983 | 0.5184 | 8.5996 |  |  |  | 0 | 0 | 384 | 19.6921 | 6.7056 | 104.2532 |  |  |  | 93 | 0 | 354 | 2.7534 | 1.2533 | 13.1549 |  |  | 2.4816
| 0 | 0 | 512 | 3.798 | 1.2318 | 20.4351 |  |  |  | 0 | 0 | 512 | 36.9385 | 12.2701 | 197.0497 |  |  |  | 124 | 0 | 473 | 5.4487 | 2.1198 | 27.6639 |  |  | 2.0036
| 0 | 0 | 640 | 8.0772 | 2.6197 | 43.46 |  |  |  | 0 | 0 | 640 | 60.4298 | 19.8563 | 323.4314 |  |  |  | 154 | 0 | 591 | 10.1939 | 3.6503 | 53.1919 |  |  | 1.406
| 0 | 0 | 768 | 16.1342 | 5.2329 | 86.8114 |  |  |  | 0 | 0 | 768 | 90.3264 | 29.5276 | 484.2903 |  |  |  | 185 | 0 | 710 | 18.0467 | 6.1906 | 95.42 |  |  | 1.1319
| 0 | 0 | 896 | 31.0459 | 10.0693 | 167.0444 |  |  |  | 0 | 0 | 896 | 126.6261 | 41.2929 | 679.5635 |  |  |  | 216 | 0 | 828 | 33.6333 | 11.2369 | 179.2658 |  |  | 0.8965
| 0 | 0 | 1023 | 58.1219 | 18.8511 | 312.7289 |  |  |  | 0 | 0 | 1023 | 166.0683 | 54.2405 | 891.8292 |  |  |  | 247 | 0 | 946 | 60.7322 | 20.0238 | 324.9685 |  |  | 0.6075
| 0 | 128 | 0 | 0.1964 | 0.6746 | 0.0662 |  |  |  | 0 | 128 | 0 | 2.0201 | 5.7447 | 1.5231 |  |  |  | 58 | 120 | 34 | 1.0846 | 2.5682 | 1.187 |  |  | 7.2221
| 0 | 256 | 0 | 1.0206 | 3.5061 | 0.3438 |  |  |  | 0 | 256 | 0 | 7.5145 | 24.6328 | 3.3808 |  |  |  | 122 | 252 | 71 | 2.3565 | 6.934 | 1.6146 |  |  | 7.3985
| 0 | 384 | 0 | 3.0223 | 10.3828 | 1.0182 |  |  |  | 0 | 384 | 0 | 17.6256 | 59.4055 | 6.804 |  |  |  | 182 | 377 | 106 | 4.8542 | 15.5254 | 2.4624 |  |  | 3.607
| 0 | 512 | 0 | 7.1818 | 24.6725 | 2.4196 |  |  |  | 0 | 512 | 0 | 32.824 | 111.6838 | 11.9514 |  |  |  | 243 | 503 | 141 | 9.9515 | 33.0532 | 4.1689 |  |  | 3.3698
| 0 | 640 | 0 | 15.2738 | 52.4717 | 5.1458 |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 53.7687 | 183.6795 | 19.0291 |  |  |  | 304 | 629 | 177 | 17.9862 | 60.6845 | 6.875 |  |  | 2.3339
| 0 | 768 | 0 | 30.5095 | 104.8122 | 10.2788 |  |  |  | 0 | 768 | 0 | 80.6581 | 276.1155 | 28.0956 |  |  |  | 365 | 755 | 212 | 33.6697 | 114.6266 | 12.1436 |  |  | 2.0463
| 0 | 896 | 0 | 58.7071 | 201.6819 | 19.7787 |  |  |  | 0 | 896 | 0 | 113.6914 | 389.6287 | 39.2403 |  |  |  | 426 | 881 | 248 | 61.6637 | 210.8972 | 21.5377 |  |  | 1.0264
| 0 | 1023 | 0 | 109.9073 | 377.575 | 37.0283 |  |  |  | 0 | 1023 | 0 | 151.4801 | 519.1979 | 51.8739 |  |  |  | 486 | 1007 | 283 | 109.6797 | 375.984 | 37.63 |  |  | 0.1653
| 128 | 0 | 0 | 0.7278 | 0.3236 | 0.004 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 4.9243 | 2.5058 | 1.0312 |  |  |  | 112 | 34 | 19 | 2.7756 | 1.5411 | 0.9998 |  |  | 6.3409
| 256 | 0 | 0 | 3.7827 | 1.6817 | 0.0207 |  |  |  | 256 | 0 | 0 | 21.1322 | 9.7112 | 1.116 |  |  |  | 235 | 72 | 40 | 6.9381 | 3.3905 | 1.0215 |  |  | 5.6534
| 384 | 0 | 0 | 11.2019 | 4.9802 | 0.0612 |  |  |  | 384 | 0 | 0 | 50.675 | 22.8498 | 1.2824 |  |  |  | 352 | 107 | 60 | 16.3156 | 7.559 | 1.0628 |  |  | 2.5369
| 512 | 0 | 0 | 26.6189 | 11.8343 | 0.1454 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 94.5732 | 42.3734 | 1.5343 |  |  |  | 470 | 143 | 80 | 33.754 | 15.3127 | 1.155 |  |  | 2.1235
| 640 | 0 | 0 | 56.6112 | 25.1684 | 0.3093 |  |  |  | 640 | 0 | 0 | 152.5878 | 68.1823 | 1.8656 |  |  |  | 587 | 179 | 100 | 66.115 | 29.7099 | 1.3378 |  |  | 2.0177
| 768 | 0 | 0 | 113.0809 | 50.2739 | 0.6178 |  |  |  | 768 | 0 | 0 | 224.2992 | 100.0761 | 2.2682 |  |  |  | 705 | 215 | 120 | 123.1638 | 55.0843 | 1.6588 |  |  | 1.8092
| 896 | 0 | 0 | 217.5928 | 96.7381 | 1.1888 |  |  |  | 896 | 0 | 0 | 309.419 | 137.9095 | 2.746 |  |  |  | 822 | 251 | 140 | 229.8655 | 102.5523 | 2.2348 |  |  | 1.7428
| 1023 | 0 | 0 | 407.3622 | 181.1063 | 2.2256 |  |  |  | 1023 | 0 | 0 | 401.1873 | 178.6786 | 3.1992 |  |  |  | 939 | 286 | 160 | 408.8879 | 182.1341 | 3.1278 |  |  | 1.1453
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0.54198 | 1.0095 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4912 | 0.5261 | 0.9875 |  |  | 2.8234
| 64 | 64 | 64 | 0.231 | 0.2319 | 0.1413 |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 2.2016 | 2.2899 | 3.086 |  |  |  | 64 | 64 | 61 | 1.9677 | 1.8475 | 1.4717 |  |  | 2.4123
| 128 | 128 | 128 | 1.028 | 1.0318 | 0.6289 |  |  |  | 128 | 128 | 128 | 8.1918 | 8.3374 | 10.5851 |  |  |  | 121 | 122 | 115 | 3.7072 | 3.7268 | 2.047 |  |  | 2.6759
| 192 | 192 | 192 | 2.6313 | 2.641 | 1.6096 |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 19.4476 | 19.7532 | 24.8356 |  |  |  | 188 | 189 | 179 | 6.3087 | 6.5302 | 4.243 |  |  | 4.0656
| 256 | 256 | 256 | 5.343 | 5.3629 | 3.2685 |  |  |  | 256 | 256 | 256 | 36.477 | 36.8744 | 46.113 |  |  |  | 255 | 256 | 242 | 10.0807 | 10.3062 | 6.4097 |  |  | 3.9553
| 320 | 320 | 320 | 9.5618 | 9.5974 | 5.8492 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 59.5369 | 60.1084 | 75.2182 |  |  |  | 317 | 318 | 301 | 15.8377 | 16.0687 | 10.5509 |  |  | 4.0558
| 384 | 384 | 384 | 15.8225 | 15.8814 | 9.6791 |  |  |  | 384 | 384 | 384 | 88.3711 | 89.1996 | 112.2833 |  |  |  | 382 | 383 | 363 | 23.2493 | 23.5563 | 14.9088 |  |  | 3.6449
| 448 | 448 | 448 | 24.8451 | 24.9376 | 15.1985 |  |  |  | 448 | 448 | 448 | 123.7427 | 125.0572 | 157.291 |  |  |  | 445 | 447 | 423 | 35.1131 | 35.0553 | 21.6193 |  |  | 3.7098
| 512 | 512 | 512 | 37.5987 | 37.7386 | 23.0002 |  |  |  | 512 | 512 | 512 | 165.5105 | 167.4547 | 211.66 |  |  |  | 510 | 512 | 484 | 49.1439 | 50.1915 | 31.7651 |  |  | 4.2971
| 576 | 576 | 576 | 55.3867 | 55.5927 | 33.8815 |  |  |  | 576 | 576 | 576 | 213.6372 | 216.7465 | 273.5728 |  |  |  | 574 | 576 | 545 | 69.2116 | 69.2413 | 44.1514 |  |  | 3.8166
| 640 | 640 | 640 | 79.9622 | 80.2598 | 48.9151 |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 268.236 | 273.1759 | 345.8231 |  |  |  | 637 | 639 | 605 | 94.9279 | 94.3367 | 61.6298 |  |  | 4.1909
| 704 | 704 | 704 | 113.6837 | 114.1067 | 69.5435 |  |  |  | 704 | 704 | 704 | 328.568 | 336.2051 | 425.1928 |  |  |  | 701 | 703 | 666 | 130.6809 | 130.3304 | 85.2965 |  |  | 4.149
| 768 | 768 | 768 | 159.7247 | 160.319 | 97.708 |  |  |  | 768 | 768 | 768 | 396.0192 | 406.4463 | 515.0845 |  |  |  | 765 | 768 | 726 | 176.6191 | 176.9648 | 110.9045 |  |  | 2.5334
| 832 | 832 | 832 | 222.3587 | 223.186 | 136.0229 |  |  |  | 832 | 832 | 832 | 469.5893 | 484.1126 | 612.8104 |  |  |  | 829 | 832 | 787 | 240.166 | 240.6995 | 149.7909 |  |  | 1.9793
| 896 | 896 | 896 | 307.3457 | 308.4893 | 188.0118 |  |  |  | 896 | 896 | 896 | 549.4625 | 568.626 | 720.3383 |  |  |  | 893 | 896 | 848 | 326.3978 | 325.4881 | 205.7442 |  |  | 2.5907
| 960 | 960 | 960 | 422.4573 | 424.0292 | 258.4287 |  |  |  | 960 | 960 | 960 | 633.622 | 657.789 | 832.2713 |  |  |  | 957 | 960 | 908 | 434.88 | 435.3978 | 274.4638 |  |  | 2.1218
| 1023 | 1023 | 1023 | 575.3915 | 577.5324 | 351.9828 |  |  |  | 1023 | 1023 | 1023 | 718.8036 | 750.3815 | 947.1571 |  |  |  | 1020 | 1023 | 968 | 579.8596 | 577.5324 | 373.6505 |  |  | 4.0567