## data
sRGB | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Raw | R | G | B | X | Y | Z | x | y | Calibrated | R | G | B | X | Y | Z | x | y | ΔE 2000
dicom | 0 | 128 | 128 | 0.5501 | 0.7471 | 1.2722 |  |  |  | 0 | 128 | 128 | 2.2782 | 3.2623 | 6.6789 |  |  |  | 62 | 120 | 115 | 1.3212 | 1.9725 | 2.9969 |  |  | 4.7432 | mean
| 0 | 128 | 256 | 1.4589 | 1.1106 | 6.0576 |  |  |  | 0 | 128 | 256 | 5.5047 | 4.3923 | 24.9204 |  |  |  | 79 | 119 | 237 | 2.3094 | 2.3154 | 8.6111 |  |  | 4.1559 | max
| 0 | 128 | 384 | 3.6194 | 1.9748 | 17.4349 |  |  |  | 0 | 128 | 384 | 12.1058 | 6.6695 | 62.3947 |  |  |  | 103 | 118 | 355 | 4.8037 | 3.2104 | 21.7214 |  |  | 1.6556 | min
| 0 | 128 | 512 | 8.0023 | 3.7279 | 40.515 |  |  |  | 0 | 128 | 512 | 22.4591 | 10.2764 | 121.1925 |  |  |  | 131 | 116 | 473 | 9.6452 | 4.9155 | 47.6591 |  |  | 1.66 | >2
| 0 | 128 | 640 | 16.3092 | 7.0507 | 84.2585 |  |  |  | 0 | 128 | 640 | 37.5666 | 15.6278 | 207.1812 |  |  |  | 160 | 113 | 591 | 18.3901 | 8.3283 | 92.9163 |  |  | 1.1385
| 0 | 128 | 768 | 31.522 | 13.1358 | 164.3677 |  |  |  | 0 | 128 | 768 | 58.4296 | 23.236 | 325.3237 |  |  |  | 189 | 108 | 710 | 32.3575 | 13.7179 | 166.0198 |  |  | 0.3851
| 0 | 128 | 896 | 58.8693 | 24.0747 | 308.3768 |  |  |  | 0 | 128 | 896 | 86.61 | 34.2194 | 485.0859 |  |  |  | 219 | 102 | 828 | 58.6767 | 24.1936 | 303.7169 |  |  | 0.215
| 0 | 128 | 1023 | 107.0335 | 43.3404 | 562.006 |  |  |  | 0 | 128 | 1023 | 126.5646 | 53.5975 | 709.6307 |  |  |  | 250 | 94 | 946 | 103.2271 | 42.8597 | 533.4306 |  |  | 0.6272
| 0 | 256 | 128 | 1.9062 | 3.4591 | 1.7242 |  |  |  | 0 | 256 | 128 | 6.0449 | 13.0672 | 7.9213 |  |  |  | 123 | 252 | 125 | 2.6949 | 5.0511 | 3.5526 |  |  | 4.4994
| 0 | 256 | 256 | 2.8149 | 3.8227 | 6.5096 |  |  |  | 0 | 256 | 256 | 9.2432 | 14.2029 | 25.9973 |  |  |  | 130 | 252 | 241 | 3.7937 | 5.4437 | 9.7465 |  |  | 3.9146
| 0 | 256 | 384 | 4.9755 | 4.6869 | 17.8869 |  |  |  | 0 | 256 | 384 | 15.8169 | 16.5285 | 63.2083 |  |  |  | 143 | 251 | 357 | 6.5237 | 6.4677 | 23.5217 |  |  | 2.8812
| 0 | 256 | 512 | 9.3584 | 6.44 | 40.967 |  |  |  | 0 | 256 | 512 | 26.0682 | 20.1469 | 121.3452 |  |  |  | 162 | 250 | 475 | 11.2413 | 8.1472 | 48.3512 |  |  | 1.8096
| 0 | 256 | 640 | 17.6653 | 9.7628 | 84.7105 |  |  |  | 0 | 256 | 640 | 41.0381 | 25.5205 | 206.3002 |  |  |  | 184 | 250 | 592 | 19.9966 | 11.8224 | 93.6348 |  |  | 1.74
| 0 | 256 | 768 | 32.878 | 15.8479 | 164.8197 |  |  |  | 0 | 256 | 768 | 61.817 | 33.2122 | 324.0602 |  |  |  | 209 | 248 | 710 | 34.2383 | 17.3081 | 166.8799 |  |  | 1.0125
| 0 | 256 | 896 | 60.2254 | 26.7868 | 308.8289 |  |  |  | 0 | 256 | 896 | 90.2527 | 44.3715 | 484.9502 |  |  |  | 236 | 247 | 829 | 60.7034 | 27.8134 | 305.7575 |  |  | 0.6209
| 0 | 256 | 1023 | 108.3896 | 46.0525 | 562.4581 |  |  |  | 0 | 256 | 1023 | 130.654 | 64.5252 | 710.5184 |  |  |  | 263 | 244 | 946 | 104.9642 | 46.5611 | 535.6175 |  |  | 0.8817
| 0 | 384 | 128 | 5.1301 | 9.907 | 2.7988 |  |  |  | 0 | 384 | 128 | 14.2944 | 34.4558 | 10.7023 |  |  |  | 183 | 377 | 144 | 6.5372 | 12.5595 | 5.7376 |  |  | 2.6721
| 0 | 384 | 256 | 6.0389 | 10.2705 | 7.5843 |  |  |  | 0 | 384 | 256 | 17.5457 | 35.6818 | 28.9168 |  |  |  | 187 | 377 | 249 | 7.8429 | 13.4077 | 11.5869 |  |  | 2.767
| 0 | 384 | 384 | 8.1994 | 11.1348 | 18.9615 |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 24.1556 | 38.0487 | 66.2551 |  |  |  | 195 | 377 | 361 | 10.3907 | 14.3695 | 24.7844 |  |  | 2.5932
| 0 | 384 | 512 | 12.5823 | 12.8879 | 42.0416 |  |  |  | 0 | 384 | 512 | 34.4556 | 41.7357 | 124.5286 |  |  |  | 207 | 377 | 477 | 15.1748 | 16.0979 | 49.7473 |  |  | 2.7572
| 0 | 384 | 640 | 20.8892 | 16.2107 | 85.7852 |  |  |  | 0 | 384 | 640 | 49.5335 | 47.1947 | 209.835 |  |  |  | 223 | 376 | 594 | 23.7944 | 19.6334 | 93.7559 |  |  | 2.3193
| 0 | 384 | 768 | 36.102 | 22.2958 | 165.8944 |  |  |  | 0 | 384 | 768 | 70.5423 | 55.155 | 328.5064 |  |  |  | 243 | 375 | 712 | 38.0836 | 25.2644 | 167.9189 |  |  | 1.9769
| 0 | 384 | 896 | 63.4493 | 33.2347 | 309.9035 |  |  |  | 0 | 384 | 896 | 99.2363 | 66.6374 | 490.414 |  |  |  | 264 | 375 | 830 | 64.6633 | 35.8661 | 306.8528 |  |  | 1.4583
| 0 | 384 | 1023 | 111.6135 | 52.5004 | 563.5327 |  |  |  | 0 | 384 | 1023 | 140.222 | 87.6443 | 717.5451 |  |  |  | 288 | 373 | 947 | 108.7373 | 54.6267 | 535.6948 |  |  | 1.5134
| 0 | 512 | 128 | 11.6703 | 22.9874 | 4.9789 |  |  |  | 0 | 512 | 128 | 28.3239 | 70.7311 | 15.329 |  |  |  | 244 | 503 | 169 | 13.8433 | 26.9122 | 8.1612 |  |  | 2.3859
| 0 | 512 | 256 | 12.579 | 23.3509 | 9.7643 |  |  |  | 0 | 512 | 256 | 31.6134 | 71.9513 | 33.728 |  |  |  | 246 | 503 | 261 | 14.7929 | 27.3206 | 13.5931 |  |  | 2.1797
| 0 | 512 | 384 | 14.7396 | 24.2151 | 21.1416 |  |  |  | 0 | 512 | 384 | 38.2929 | 74.4162 | 71.3074 |  |  |  | 252 | 503 | 368 | 17.1285 | 28.1575 | 27.0022 |  |  | 2.1822
| 0 | 512 | 512 | 19.1225 | 25.9683 | 44.2217 |  |  |  | 0 | 512 | 512 | 49.0791 | 78.7989 | 131.0391 |  |  |  | 260 | 503 | 482 | 22.2407 | 30.3555 | 52.4648 |  |  | 2.0657
| 0 | 512 | 640 | 27.4294 | 29.291 | 87.9652 |  |  |  | 0 | 512 | 640 | 64.3886 | 84.4712 | 217.4944 |  |  |  | 272 | 503 | 598 | 30.7362 | 33.5046 | 96.9563 |  |  | 2.1778
| 0 | 512 | 768 | 42.6421 | 35.3761 | 168.0745 |  |  |  | 0 | 512 | 768 | 85.595 | 92.4722 | 337.1323 |  |  |  | 287 | 502 | 715 | 44.8735 | 39.166 | 170.274 |  |  | 2.0412
| 0 | 512 | 896 | 69.9895 | 46.3151 | 312.0836 |  |  |  | 0 | 512 | 896 | 114.5808 | 104.1053 | 500.331 |  |  |  | 304 | 502 | 832 | 71.8631 | 50.2044 | 309.3665 |  |  | 1.8632
| 0 | 512 | 1023 | 118.1537 | 65.5808 | 565.7128 |  |  |  | 0 | 512 | 1023 | 156.1098 | 126.0564 | 729.2487 |  |  |  | 324 | 501 | 949 | 116.5788 | 69.3692 | 543.6473 |  |  | 2.0304
| 0 | 640 | 128 | 24.0658 | 47.7785 | 9.1107 |  |  |  | 0 | 640 | 128 | 49.3191 | 124.6348 | 22.0718 |  |  |  | 304 | 629 | 198 | 26.335 | 52.6457 | 13.0631 |  |  | 2.245
| 0 | 640 | 256 | 24.9746 | 48.142 | 13.8962 |  |  |  | 0 | 640 | 256 | 52.7066 | 126.0005 | 40.8364 |  |  |  | 306 | 629 | 277 | 27.3491 | 53.0568 | 19.2561 |  |  | 2.3506
| 0 | 640 | 384 | 27.1351 | 49.0062 | 25.2734 |  |  |  | 0 | 640 | 384 | 59.4708 | 128.4147 | 79.0396 |  |  |  | 310 | 629 | 378 | 29.677 | 53.9711 | 32.3762 |  |  | 2.3087
| 0 | 640 | 512 | 31.518 | 50.7593 | 48.3535 |  |  |  | 0 | 640 | 512 | 69.9208 | 132.0936 | 138.3183 |  |  |  | 316 | 629 | 489 | 35.1015 | 56.4748 | 57.0795 |  |  | 2.0926
| 0 | 640 | 640 | 39.8249 | 54.0821 | 92.0971 |  |  |  | 0 | 640 | 640 | 84.5928 | 136.7127 | 223.0963 |  |  |  | 325 | 629 | 602 | 43.8822 | 59.7924 | 102.5176 |  |  | 1.8857
| 0 | 640 | 768 | 55.0377 | 60.1672 | 172.2063 |  |  |  | 0 | 640 | 768 | 106.379 | 145.6684 | 344.3105 |  |  |  | 337 | 628 | 718 | 59.0543 | 65.8598 | 182.7833 |  |  | 2.2227
| 0 | 640 | 896 | 82.385 | 71.1061 | 316.2154 |  |  |  | 0 | 640 | 896 | 133.7583 | 155.5896 | 501.4134 |  |  |  | 351 | 628 | 835 | 84.7499 | 76.6052 | 315.0067 |  |  | 2.2992
| 0 | 640 | 1023 | 130.5492 | 90.3718 | 569.8446 |  |  |  | 0 | 640 | 1023 | 176.4997 | 179.2703 | 733.7949 |  |  |  | 366 | 627 | 951 | 129.3015 | 95.8151 | 544.5832 |  |  | 2.5588
| 0 | 768 | 128 | 46.7662 | 93.1793 | 16.6776 |  |  |  | 0 | 768 | 128 | 78.116 | 198.0318 | 30.7061 |  |  |  | 365 | 755 | 229 | 49.1255 | 99.1035 | 22.039 |  |  | 2.0362
| 0 | 768 | 256 | 47.675 | 93.5428 | 21.463 |  |  |  | 0 | 768 | 256 | 81.277 | 198.77 | 49.5228 |  |  |  | 367 | 755 | 297 | 50.2505 | 99.5827 | 29.4808 |  |  | 2.383
| 0 | 768 | 384 | 49.8355 | 94.407 | 32.8402 |  |  |  | 0 | 768 | 384 | 88.1904 | 201.433 | 87.9568 |  |  |  | 370 | 755 | 391 | 52.781 | 100.6064 | 42.3134 |  |  | 2.261
| 0 | 768 | 512 | 54.2184 | 96.1602 | 55.9203 |  |  |  | 0 | 768 | 512 | 98.7093 | 205.2918 | 147.4061 |  |  |  | 375 | 755 | 497 | 57.2506 | 102.3149 | 66.1815 |  |  | 1.9991
| 0 | 768 | 640 | 62.5253 | 99.4829 | 99.6639 |  |  |  | 0 | 768 | 640 | 113.8621 | 210.5218 | 233.5045 |  |  |  | 381 | 755 | 609 | 66.2816 | 106.0032 | 113.4254 |  |  | 2.0039
| 0 | 768 | 768 | 77.7381 | 105.568 | 179.7731 |  |  |  | 0 | 768 | 768 | 133.5549 | 216.2761 | 349.0622 |  |  |  | 391 | 755 | 723 | 81.8146 | 112.2554 | 192.4694 |  |  | 1.5594
| 0 | 768 | 896 | 105.0854 | 116.507 | 323.7822 |  |  |  | 0 | 768 | 896 | 162.1218 | 227.8786 | 509.7981 |  |  |  | 402 | 754 | 839 | 107.4538 | 122.5435 | 323.4236 |  |  | 2.3676
| 0 | 768 | 1023 | 153.2496 | 135.7726 | 577.4114 |  |  |  | 0 | 768 | 1023 | 205.1559 | 252.3495 | 742.1002 |  |  |  | 415 | 754 | 954 | 152.3206 | 142.5712 | 553.2768 |  |  | 2.6568
| 0 | 896 | 128 | 87.5739 | 174.7945 | 30.2801 |  |  |  | 0 | 896 | 128 | 119.9302 | 302.5559 | 42.0264 |  |  |  | 426 | 881 | 261 | 88.2569 | 177.7254 | 36.5681 |  |  | 1.3096
| 0 | 896 | 256 | 88.4826 | 175.158 | 35.0655 |  |  |  | 0 | 896 | 256 | 123.434 | 303.9185 | 61.369 |  |  |  | 427 | 881 | 319 | 89.6279 | 178.2574 | 43.3109 |  |  | 1.485
| 0 | 896 | 384 | 90.6432 | 176.0223 | 46.4428 |  |  |  | 0 | 896 | 384 | 130.2319 | 306.3298 | 100.0581 |  |  |  | 430 | 881 | 406 | 92.2407 | 179.3064 | 57.0421 |  |  | 1.6041
| 0 | 896 | 512 | 95.0261 | 177.7754 | 69.5229 |  |  |  | 0 | 896 | 512 | 140.8752 | 310.1739 | 159.984 |  |  |  | 434 | 881 | 508 | 96.3613 | 180.9113 | 81.0594 |  |  | 1.5138
| 0 | 896 | 640 | 103.333 | 181.0982 | 113.2664 |  |  |  | 0 | 896 | 640 | 154.3823 | 312.2147 | 243.8257 |  |  |  | 439 | 881 | 617 | 105.4984 | 184.8727 | 125.6581 |  |  | 1.2736
| 0 | 896 | 768 | 118.5457 | 187.1833 | 193.3756 |  |  |  | 0 | 896 | 768 | 176.3659 | 322.1578 | 364.1385 |  |  |  | 446 | 881 | 729 | 121.7207 | 191.6607 | 207.682 |  |  | 1.1892
| 0 | 896 | 896 | 145.8931 | 198.1222 | 337.3848 |  |  |  | 0 | 896 | 896 | 205.8249 | 334.6555 | 527.6085 |  |  |  | 456 | 881 | 844 | 148.3902 | 203.0554 | 342.89 |  |  | 0.8231
| 0 | 896 | 1023 | 194.0573 | 217.3879 | 591.014 |  |  |  | 0 | 896 | 1023 | 246.3378 | 355.5106 | 752.4384 |  |  |  | 467 | 880 | 959 | 192.431 | 223.3986 | 566.8414 |  |  | 3.0664
| 0 | 1023 | 128 | 159.4443 | 318.5355 | 54.2369 |  |  |  | 0 | 1023 | 128 | 178.7068 | 440.568 | 53.6802 |  |  |  | 487 | 1007 | 294 | 156.2079 | 312.3772 | 60.8148 |  |  | 1.0915
| 0 | 1023 | 256 | 160.3531 | 318.899 | 59.0224 |  |  |  | 0 | 1023 | 256 | 183.1387 | 444.0043 | 75.2081 |  |  |  | 488 | 1007 | 345 | 157.639 | 312.9326 | 68.5283 |  |  | 1.3286
| 0 | 1023 | 384 | 162.5136 | 319.7632 | 70.3996 |  |  |  | 0 | 1023 | 384 | 189.377 | 443.9194 | 115.4796 |  |  |  | 489 | 1007 | 424 | 159.745 | 313.718 | 82.1585 |  |  | 1.4874
| 0 | 1023 | 512 | 166.8966 | 321.5164 | 93.4797 |  |  |  | 0 | 1023 | 512 | 198.9178 | 445.1633 | 175.8879 |  |  |  | 493 | 1006 | 521 | 165.3185 | 315.8605 | 107.8141 |  |  | 1.5148
| 0 | 1023 | 640 | 175.2035 | 324.8392 | 137.2232 |  |  |  | 0 | 1023 | 640 | 213.879 | 449.8775 | 262.4999 |  |  |  | 497 | 1006 | 627 | 174.8504 | 319.5493 | 154.4546 |  |  | 1.5461
| 0 | 1023 | 768 | 190.4162 | 330.9243 | 217.3325 |  |  |  | 0 | 1023 | 768 | 234.5505 | 457.2342 | 380.3146 |  |  |  | 503 | 1006 | 737 | 189.9535 | 325.2628 | 233.3585 |  |  | 1.4364
| 0 | 1023 | 896 | 217.7635 | 341.8632 | 361.3416 |  |  |  | 0 | 1023 | 896 | 263.5819 | 470.2892 | 540.4506 |  |  |  | 511 | 1006 | 850 | 217.9043 | 337.1361 | 377.4843 |  |  | 1.5482
| 0 | 1023 | 1023 | 265.9277 | 361.1289 | 614.9708 |  |  |  | 0 | 1023 | 1023 | 304.3533 | 492.1517 | 762.9459 |  |  |  | 520 | 1006 | 964 | 261.1967 | 357.8372 | 591.5691 |  |  | 1.4188
| 128 | 0 | 128 | 0.5388 | 0.2523 | 1.1773 |  |  |  | 128 | 0 | 128 | 3.5958 | 1.6523 | 6.406 |  |  |  | 113 | 33 | 113 | 1.2354 | 0.6213 | 2.9814 |  |  | 4.34
| 128 | 0 | 256 | 1.4476 | 0.6158 | 5.9627 |  |  |  | 128 | 0 | 256 | 6.7948 | 2.7445 | 24.5202 |  |  |  | 121 | 29 | 237 | 2.1607 | 0.9331 | 8.2475 |  |  | 3.4396
| 128 | 0 | 384 | 3.6081 | 1.48 | 17.34 |  |  |  | 128 | 0 | 384 | 13.3827 | 5.0052 | 61.8698 |  |  |  | 136 | 13 | 355 | 4.6678 | 1.8203 | 20.6149 |  |  | 3.0031
| 128 | 0 | 512 | 7.991 | 3.2332 | 40.4201 |  |  |  | 128 | 0 | 512 | 23.7891 | 8.6116 | 120.8474 |  |  |  | 156 | 0 | 473 | 9.6019 | 3.6459 | 46.9816 |  |  | 1.7746
| 128 | 0 | 640 | 16.2979 | 6.5559 | 84.1636 |  |  |  | 128 | 0 | 640 | 38.5363 | 13.811 | 204.7824 |  |  |  | 179 | 0 | 591 | 17.8548 | 6.569 | 89.9536 |  |  | 1.6374
| 128 | 0 | 768 | 31.5107 | 12.641 | 164.2728 |  |  |  | 128 | 0 | 768 | 59.7524 | 21.5353 | 324.7258 |  |  |  | 205 | 0 | 710 | 31.883 | 11.797 | 164.9064 |  |  | 1.3878
| 128 | 0 | 896 | 58.858 | 23.58 | 308.2819 |  |  |  | 128 | 0 | 896 | 88.6098 | 32.7498 | 488.382 |  |  |  | 232 | 0 | 828 | 58.6074 | 22.7537 | 304.2636 |  |  | 0.7093
| 128 | 0 | 1023 | 107.0222 | 42.8456 | 561.9111 |  |  |  | 128 | 0 | 1023 | 127.943 | 51.6191 | 708.1566 |  |  |  | 260 | 0 | 946 | 103.3093 | 42.0027 | 534.5107 |  |  | 0.5738
| 128 | 128 | 0 | 0.6475 | 0.8228 | 0.1247 |  |  |  | 128 | 128 | 0 | 3.5626 | 3.977 | 0.7971 |  |  |  | 120 | 122 | 37 | 1.3126 | 1.9797 | 0.5847 |  |  | 5.4705
| 128 | 128 | 256 | 1.777 | 1.2746 | 6.0725 |  |  |  | 128 | 128 | 256 | 8.2502 | 5.7791 | 25.9862 |  |  |  | 129 | 121 | 237 | 3.3591 | 2.8132 | 9.1248 |  |  | 2.2097
| 128 | 128 | 384 | 3.9375 | 2.1388 | 17.4497 |  |  |  | 128 | 128 | 384 | 15.1314 | 8.1912 | 64.7297 |  |  |  | 142 | 120 | 355 | 5.6199 | 3.5882 | 22.1935 |  |  | 1.8219
| 128 | 128 | 512 | 8.3204 | 3.8919 | 40.5299 |  |  |  | 128 | 128 | 512 | 25.618 | 11.8651 | 124.1629 |  |  |  | 161 | 118 | 473 | 10.3213 | 5.2258 | 47.7725 |  |  | 1.5937
| 128 | 128 | 640 | 16.6273 | 7.2147 | 84.2734 |  |  |  | 128 | 128 | 640 | 40.4157 | 17.0702 | 208.4673 |  |  |  | 183 | 115 | 591 | 18.9598 | 8.5856 | 92.8737 |  |  | 1.1579
| 128 | 128 | 768 | 31.8401 | 13.2998 | 164.3826 |  |  |  | 128 | 128 | 768 | 61.7787 | 24.9185 | 329.256 |  |  |  | 208 | 111 | 710 | 33.0693 | 14.0518 | 165.0422 |  |  | 0.5714
| 128 | 128 | 896 | 59.1874 | 24.2387 | 308.3917 |  |  |  | 128 | 128 | 896 | 89.6071 | 35.79 | 486.8599 |  |  |  | 235 | 105 | 828 | 59.5441 | 24.6013 | 302.9788 |  |  | 0.3885
| 128 | 128 | 1023 | 107.3516 | 43.5044 | 562.0209 |  |  |  | 128 | 128 | 1023 | 130.7778 | 55.6277 | 716.1611 |  |  |  | 263 | 97 | 946 | 104.1161 | 43.2467 | 534.8723 |  |  | 0.5917
| 128 | 256 | 0 | 2.0035 | 3.5348 | 0.5767 |  |  |  | 128 | 256 | 0 | 7.37 | 13.8446 | 2.0766 |  |  |  | 154 | 252 | 72 | 2.8681 | 5.1113 | 1.26 |  |  | 4.0322
| 128 | 256 | 128 | 2.2243 | 3.6231 | 1.7391 |  |  |  | 128 | 256 | 128 | 8.9489 | 15.0346 | 8.5555 |  |  |  | 155 | 252 | 126 | 3.7639 | 5.5623 | 3.8356 |  |  | 2.449
| 128 | 256 | 256 | 3.133 | 3.9866 | 6.5245 |  |  |  | 128 | 256 | 256 | 12.2887 | 16.1623 | 27.473 |  |  |  | 160 | 252 | 241 | 4.8986 | 5.9842 | 10.1237 |  |  | 2.3481
| 128 | 256 | 384 | 5.2936 | 4.8509 | 17.9018 |  |  |  | 128 | 256 | 384 | 19.0491 | 18.5475 | 65.6897 |  |  |  | 170 | 252 | 357 | 7.1904 | 6.7634 | 23.5452 |  |  | 2.1082
| 128 | 256 | 512 | 9.6765 | 6.604 | 40.9819 |  |  |  | 128 | 256 | 512 | 29.6322 | 22.3653 | 125.3333 |  |  |  | 185 | 251 | 475 | 12.1359 | 8.5704 | 48.4574 |  |  | 1.6926
| 128 | 256 | 640 | 17.9834 | 9.9268 | 84.7254 |  |  |  | 128 | 256 | 640 | 44.6487 | 27.6882 | 210.579 |  |  |  | 204 | 250 | 592 | 20.8194 | 12.2302 | 92.3466 |  |  | 1.6838
| 128 | 256 | 768 | 33.1961 | 16.0119 | 164.8346 |  |  |  | 128 | 256 | 768 | 65.4505 | 35.4303 | 328.285 |  |  |  | 225 | 249 | 710 | 34.9004 | 17.6055 | 166.8419 |  |  | 1.0235
| 128 | 256 | 896 | 60.5435 | 26.9508 | 308.8437 |  |  |  | 128 | 256 | 896 | 93.8489 | 46.5669 | 488.5109 |  |  |  | 250 | 247 | 829 | 61.2038 | 28.0512 | 304.4438 |  |  | 0.6468
| 128 | 256 | 1023 | 108.7077 | 46.2165 | 562.473 |  |  |  | 128 | 256 | 1023 | 134.1964 | 66.5989 | 712.3857 |  |  |  | 275 | 245 | 946 | 105.6007 | 46.8605 | 534.089 |  |  | 0.8761
| 128 | 384 | 0 | 5.2275 | 9.9827 | 1.6513 |  |  |  | 128 | 384 | 0 | 15.6699 | 35.3334 | 4.8278 |  |  |  | 202 | 378 | 107 | 6.5114 | 12.739 | 2.2679 |  |  | 2.5284
| 128 | 384 | 128 | 5.4482 | 10.071 | 2.8137 |  |  |  | 128 | 384 | 128 | 17.4366 | 37.0006 | 11.3992 |  |  |  | 203 | 378 | 145 | 7.5967 | 13.3618 | 5.6984 |  |  | 2.3918
| 128 | 384 | 256 | 6.357 | 10.4345 | 7.5992 |  |  |  | 128 | 384 | 256 | 20.8956 | 38.3015 | 30.5525 |  |  |  | 206 | 378 | 249 | 8.7983 | 13.8514 | 11.5598 |  |  | 2.3895
| 128 | 384 | 384 | 8.5175 | 11.2987 | 18.9764 |  |  |  | 128 | 384 | 384 | 27.7563 | 40.8289 | 69.0843 |  |  |  | 213 | 377 | 361 | 11.0341 | 14.6449 | 24.5471 |  |  | 2.2987
| 128 | 384 | 512 | 12.9004 | 13.0519 | 42.0565 |  |  |  | 128 | 384 | 512 | 38.0681 | 44.3597 | 127.8231 |  |  |  | 224 | 377 | 477 | 16.0168 | 16.4966 | 49.4556 |  |  | 2.2195
| 128 | 384 | 640 | 21.2073 | 16.3747 | 85.8 |  |  |  | 128 | 384 | 640 | 53.505 | 50.1067 | 214.6169 |  |  |  | 238 | 376 | 594 | 24.7351 | 20.0425 | 94.6668 |  |  | 2.1372
| 128 | 384 | 768 | 36.4201 | 22.4598 | 165.9093 |  |  |  | 128 | 384 | 768 | 74.4996 | 57.9858 | 333.1291 |  |  |  | 256 | 376 | 712 | 38.6831 | 25.5253 | 168.2942 |  |  | 1.9061
| 128 | 384 | 896 | 63.7674 | 33.3987 | 309.9184 |  |  |  | 128 | 384 | 896 | 102.8277 | 69.2398 | 492.9604 |  |  |  | 276 | 375 | 830 | 65.2536 | 36.074 | 307.4142 |  |  | 1.4017
| 128 | 384 | 1023 | 111.9316 | 52.6644 | 563.5476 |  |  |  | 128 | 384 | 1023 | 143.3717 | 89.7942 | 716.7487 |  |  |  | 299 | 374 | 947 | 109.7747 | 55.0528 | 535.6588 |  |  | 1.4746
| 128 | 512 | 0 | 11.7676 | 23.0631 | 3.8314 |  |  |  | 128 | 512 | 0 | 29.6874 | 71.4566 | 9.3718 |  |  |  | 257 | 504 | 142 | 13.5308 | 26.6704 | 4.8171 |  |  | 1.8017
| 128 | 512 | 128 | 11.9884 | 23.1514 | 4.9938 |  |  |  | 128 | 512 | 128 | 31.5268 | 73.3851 | 16.0041 |  |  |  | 257 | 504 | 169 | 14.3102 | 27.0914 | 8.2537 |  |  | 2.3581
| 128 | 512 | 256 | 12.8971 | 23.5149 | 9.7792 |  |  |  | 128 | 512 | 256 | 35.2589 | 75.2717 | 35.4791 |  |  |  | 260 | 504 | 261 | 15.2569 | 27.4992 | 13.7119 |  |  | 2.1491
| 128 | 512 | 384 | 15.0577 | 24.3791 | 21.1565 |  |  |  | 128 | 512 | 384 | 41.9975 | 77.5463 | 73.9184 |  |  |  | 265 | 504 | 368 | 18.0072 | 28.8116 | 27.231 |  |  | 2.1803
| 128 | 512 | 512 | 19.4406 | 26.1323 | 44.2366 |  |  |  | 128 | 512 | 512 | 52.333 | 81.0148 | 132.8275 |  |  |  | 272 | 503 | 482 | 22.791 | 30.5893 | 52.6059 |  |  | 2.0133
| 128 | 512 | 640 | 27.7475 | 29.455 | 87.9801 |  |  |  | 128 | 512 | 640 | 67.4253 | 86.4131 | 218.3371 |  |  |  | 283 | 503 | 598 | 31.2539 | 33.7138 | 95.9167 |  |  | 2.0026
| 128 | 512 | 768 | 42.9602 | 35.5401 | 168.0893 |  |  |  | 128 | 512 | 768 | 88.4949 | 94.4772 | 336.8271 |  |  |  | 297 | 502 | 715 | 45.9463 | 39.9264 | 171.2959 |  |  | 2.0997
| 128 | 512 | 896 | 70.3076 | 46.4791 | 312.0985 |  |  |  | 128 | 512 | 896 | 117.3864 | 106.2252 | 498.7902 |  |  |  | 314 | 502 | 832 | 72.5114 | 50.4614 | 309.8449 |  |  | 1.8024
| 128 | 512 | 1023 | 118.4718 | 65.7447 | 565.7277 |  |  |  | 128 | 512 | 1023 | 158.5486 | 127.7802 | 724.4279 |  |  |  | 332 | 501 | 949 | 116.9148 | 69.6496 | 541.4446 |  |  | 2.053
| 128 | 640 | 0 | 24.1632 | 47.8541 | 7.9632 |  |  |  | 128 | 640 | 0 | 50.2989 | 124.4746 | 15.83 |  |  |  | 314 | 629 | 177 | 26.4519 | 52.637 | 10.6961 |  |  | 1.9087
| 128 | 640 | 128 | 24.3839 | 47.9424 | 9.1256 |  |  |  | 128 | 640 | 128 | 52.3761 | 126.8452 | 22.6369 |  |  |  | 314 | 629 | 198 | 27.1064 | 52.9924 | 12.8463 |  |  | 2.0566
| 128 | 640 | 256 | 25.2927 | 48.3059 | 13.9111 |  |  |  | 128 | 640 | 256 | 55.9017 | 128.2267 | 42.1346 |  |  |  | 316 | 629 | 277 | 28.1235 | 53.4426 | 18.9552 |  |  | 2.1578
| 128 | 640 | 384 | 27.4532 | 49.1702 | 25.2883 |  |  |  | 128 | 640 | 384 | 62.8442 | 130.8026 | 80.9927 |  |  |  | 320 | 629 | 378 | 30.7595 | 54.4762 | 32.2532 |  |  | 2.1178
| 128 | 640 | 512 | 31.8361 | 50.9233 | 48.3684 |  |  |  | 128 | 640 | 512 | 72.9976 | 133.8313 | 139.9013 |  |  |  | 326 | 629 | 489 | 35.7176 | 56.7395 | 57.4243 |  |  | 2.1
| 128 | 640 | 640 | 40.143 | 54.2461 | 92.1119 |  |  |  | 128 | 640 | 640 | 88.7571 | 140.2713 | 227.2136 |  |  |  | 334 | 629 | 602 | 44.1964 | 59.8779 | 102.7767 |  |  | 1.8644
| 128 | 640 | 768 | 55.3558 | 60.3312 | 172.2212 |  |  |  | 128 | 640 | 768 | 109.9483 | 148.291 | 346.4463 |  |  |  | 345 | 628 | 718 | 59.7702 | 66.1853 | 182.1504 |  |  | 2.0903
| 128 | 640 | 896 | 82.7031 | 71.2701 | 316.2303 |  |  |  | 128 | 640 | 896 | 138.6287 | 159.9111 | 507.6666 |  |  |  | 358 | 628 | 835 | 85.6367 | 76.929 | 316.0515 |  |  | 2.1529
| 128 | 640 | 1023 | 130.8673 | 90.5358 | 569.8595 |  |  |  | 128 | 640 | 1023 | 178.732 | 180.6266 | 728.2648 |  |  |  | 374 | 628 | 951 | 130.3278 | 96.4848 | 545.3378 |  |  | 2.5659
| 128 | 768 | 0 | 46.8636 | 93.255 | 15.5301 |  |  |  | 128 | 768 | 0 | 78.9956 | 197.5199 | 24.3497 |  |  |  | 372 | 755 | 212 | 49.2298 | 99.0894 | 18.59 |  |  | 1.6228
| 128 | 768 | 128 | 47.0843 | 93.3433 | 16.6924 |  |  |  | 128 | 768 | 128 | 80.6872 | 198.7738 | 31.1059 |  |  |  | 373 | 755 | 229 | 49.9285 | 99.4525 | 22.0538 |  |  | 1.9498
| 128 | 768 | 256 | 47.9931 | 93.7068 | 21.4779 |  |  |  | 128 | 768 | 256 | 84.6239 | 201.2164 | 50.9047 |  |  |  | 374 | 755 | 297 | 50.9363 | 99.8481 | 29.0738 |  |  | 2.219
| 128 | 768 | 384 | 50.1536 | 94.571 | 32.8551 |  |  |  | 128 | 768 | 384 | 91.3005 | 203.1773 | 89.7228 |  |  |  | 377 | 755 | 391 | 53.6449 | 100.992 | 42.6214 |  |  | 2.2235
| 128 | 768 | 512 | 54.5365 | 96.3242 | 55.9352 |  |  |  | 128 | 768 | 512 | 102.0022 | 206.981 | 149.6725 |  |  |  | 382 | 755 | 498 | 58.4236 | 103.0928 | 66.5139 |  |  | 1.9746
| 128 | 768 | 640 | 62.8434 | 99.6469 | 99.6788 |  |  |  | 128 | 768 | 640 | 117.6328 | 213.2868 | 236.6172 |  |  |  | 388 | 755 | 609 | 67.3088 | 106.5391 | 111.9938 |  |  | 1.7821
| 128 | 768 | 768 | 78.0562 | 105.732 | 179.788 |  |  |  | 128 | 768 | 768 | 138.9523 | 221.668 | 356.2922 |  |  |  | 397 | 755 | 723 | 82.3055 | 112.4847 | 190.9305 |  |  | 1.5421
| 128 | 768 | 896 | 105.4035 | 116.671 | 323.7971 |  |  |  | 128 | 768 | 896 | 167.7963 | 233.3413 | 518.0388 |  |  |  | 408 | 755 | 839 | 108.4163 | 122.9332 | 324.5052 |  |  | 2.1359
| 128 | 768 | 1023 | 153.5677 | 135.9366 | 577.4263 |  |  |  | 128 | 768 | 1023 | 208.8753 | 255.0504 | 742.5792 |  |  |  | 421 | 754 | 955 | 152.902 | 142.7711 | 553.8715 |  |  | 2.5705
| 128 | 896 | 0 | 87.6712 | 174.8702 | 29.1326 |  |  |  | 128 | 896 | 0 | 121.5599 | 303.8517 | 35.7106 |  |  |  | 432 | 882 | 248 | 87.9811 | 177.4722 | 34.2187 |  |  | 1.1617
| 128 | 896 | 128 | 87.892 | 174.9585 | 30.295 |  |  |  | 128 | 896 | 128 | 123.3605 | 305.3213 | 42.7246 |  |  |  | 432 | 882 | 261 | 88.261 | 177.5939 | 36.9142 |  |  | 1.4078
| 128 | 896 | 256 | 88.8007 | 175.322 | 35.0804 |  |  |  | 128 | 896 | 256 | 126.9855 | 306.787 | 62.9029 |  |  |  | 433 | 882 | 320 | 89.5946 | 178.1124 | 43.7401 |  |  | 1.5989
| 128 | 896 | 384 | 90.9612 | 176.1862 | 46.4577 |  |  |  | 128 | 896 | 384 | 134.039 | 309.2979 | 102.6197 |  |  |  | 436 | 881 | 406 | 92.2035 | 179.1422 | 57.2461 |  |  | 1.6748
| 128 | 896 | 512 | 95.3442 | 177.9394 | 69.5378 |  |  |  | 128 | 896 | 512 | 144.8198 | 313.1093 | 163.3837 |  |  |  | 439 | 881 | 508 | 97.1016 | 181.1038 | 80.1838 |  |  | 1.3323
| 128 | 896 | 640 | 103.6511 | 181.2622 | 113.2813 |  |  |  | 128 | 896 | 640 | 160.0955 | 318.4617 | 250.4433 |  |  |  | 445 | 881 | 617 | 106.597 | 185.3151 | 125.9764 |  |  | 1.222
| 128 | 896 | 768 | 118.8638 | 187.3473 | 193.3905 |  |  |  | 128 | 896 | 768 | 181.1741 | 326.2154 | 369.7772 |  |  |  | 452 | 881 | 730 | 122.1411 | 191.7592 | 207.4977 |  |  | 1.163
| 128 | 896 | 896 | 146.2111 | 198.2862 | 337.3996 |  |  |  | 128 | 896 | 896 | 209.7767 | 337.635 | 530.9053 |  |  |  | 461 | 881 | 844 | 148.579 | 203.0492 | 341.5417 |  |  | 0.8695
| 128 | 896 | 1023 | 194.3753 | 217.5519 | 591.0288 |  |  |  | 128 | 896 | 1023 | 250.3589 | 358.4295 | 753.9478 |  |  |  | 472 | 880 | 959 | 193.1586 | 223.5434 | 568.7938 |  |  | 2.8763
| 128 | 1023 | 0 | 159.5417 | 318.6112 | 53.0894 |  |  |  | 128 | 1023 | 0 | 181.0838 | 443.7066 | 46.5151 |  |  |  | 491 | 1007 | 283 | 156.407 | 312.3792 | 59.391 |  |  | 1.0612
| 128 | 1023 | 128 | 159.7624 | 318.6995 | 54.2518 |  |  |  | 128 | 1023 | 128 | 182.751 | 444.4017 | 54.4587 |  |  |  | 491 | 1007 | 294 | 156.8876 | 312.5917 | 61.1433 |  |  | 1.096
| 128 | 1023 | 256 | 160.6712 | 319.063 | 59.0373 |  |  |  | 128 | 1023 | 256 | 186.5785 | 445.5939 | 76.5818 |  |  |  | 492 | 1007 | 345 | 158.2582 | 313.1718 | 68.5107 |  |  | 1.3012
| 128 | 1023 | 384 | 162.8317 | 319.9272 | 70.4145 |  |  |  | 128 | 1023 | 384 | 193.676 | 447.7135 | 118.1419 |  |  |  | 494 | 1007 | 424 | 160.9424 | 314.2097 | 81.5044 |  |  | 1.3537
| 128 | 1023 | 512 | 167.2147 | 321.6804 | 93.4946 |  |  |  | 128 | 1023 | 512 | 205.2004 | 452.4051 | 180.9999 |  |  |  | 497 | 1007 | 521 | 165.9854 | 316.0257 | 108.544 |  |  | 1.557
| 128 | 1023 | 640 | 175.5215 | 325.0031 | 137.2381 |  |  |  | 128 | 1023 | 640 | 220.5555 | 457.3791 | 269.296 |  |  |  | 502 | 1006 | 627 | 175.6284 | 319.7566 | 155.0679 |  |  | 1.5748
| 128 | 1023 | 768 | 190.7343 | 331.0882 | 217.3474 |  |  |  | 128 | 1023 | 768 | 241.5099 | 464.8515 | 388.7146 |  |  |  | 508 | 1006 | 737 | 190.172 | 325.1645 | 235.3929 |  |  | 1.5888
| 128 | 1023 | 896 | 218.0816 | 342.0272 | 361.3565 |  |  |  | 128 | 1023 | 896 | 269.9098 | 476.3853 | 548.3368 |  |  |  | 516 | 1006 | 850 | 219.1567 | 338.3176 | 379.3649 |  |  | 1.5832
| 128 | 1023 | 1023 | 266.2458 | 361.2929 | 614.9857 |  |  |  | 128 | 1023 | 1023 | 309.3089 | 496.0536 | 766.019 |  |  |  | 525 | 1006 | 964 | 261.8781 | 358.034 | 594.6843 |  |  | 1.1864
| 256 | 0 | 128 | 1.8484 | 0.9274 | 1.2386 |  |  |  | 256 | 0 | 128 | 12.2121 | 5.6199 | 6.7008 |  |  |  | 235 | 71 | 116 | 2.6932 | 1.2939 | 2.9272 |  |  | 4.393
| 256 | 0 | 256 | 2.7572 | 1.2909 | 6.024 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 15.5234 | 6.751 | 25.0747 |  |  |  | 238 | 70 | 238 | 4.192 | 1.9663 | 8.4995 |  |  | 4.5501
| 256 | 0 | 384 | 4.9177 | 2.1551 | 17.4012 |  |  |  | 256 | 0 | 384 | 22.1928 | 9.0404 | 62.7134 |  |  |  | 244 | 67 | 355 | 6.4048 | 2.7045 | 21.2514 |  |  | 2.5296
| 256 | 0 | 512 | 9.3006 | 3.9083 | 40.4814 |  |  |  | 256 | 0 | 512 | 32.665 | 12.6831 | 121.8087 |  |  |  | 253 | 62 | 473 | 10.9667 | 4.2725 | 46.7303 |  |  | 1.7447
| 256 | 0 | 640 | 17.6075 | 7.231 | 84.2249 |  |  |  | 256 | 0 | 640 | 47.828 | 18.0232 | 207.7233 |  |  |  | 265 | 54 | 591 | 19.4947 | 7.5337 | 90.19 |  |  | 1.3989
| 256 | 0 | 768 | 32.8203 | 13.3161 | 164.3341 |  |  |  | 256 | 0 | 768 | 68.9175 | 25.7356 | 326.9815 |  |  |  | 280 | 37 | 710 | 33.8395 | 13.0996 | 165.9134 |  |  | 0.9752
| 256 | 0 | 896 | 60.1676 | 24.2551 | 308.3432 |  |  |  | 256 | 0 | 896 | 97.6494 | 36.8771 | 489.1484 |  |  |  | 298 | 0 | 828 | 60.4824 | 23.9531 | 302.4471 |  |  | 0.6458
| 256 | 0 | 1023 | 108.3318 | 43.5207 | 561.9724 |  |  |  | 256 | 0 | 1023 | 139.2111 | 56.709 | 717.7992 |  |  |  | 318 | 0 | 946 | 104.8015 | 42.7165 | 531.868 |  |  | 0.625
| 256 | 128 | 0 | 1.957 | 1.4979 | 0.186 |  |  |  | 256 | 128 | 0 | 12.1577 | 7.957 | 1.0703 |  |  |  | 238 | 132 | 49 | 3.0485 | 2.7496 | 0.613 |  |  | 3.5686
| 256 | 128 | 128 | 2.1778 | 1.5862 | 1.3484 |  |  |  | 256 | 128 | 128 | 13.8926 | 8.7896 | 7.5044 |  |  |  | 238 | 132 | 118 | 3.8248 | 3.1556 | 3.1339 |  |  | 2.5068
| 256 | 128 | 256 | 3.0865 | 1.9497 | 6.1338 |  |  |  | 256 | 128 | 256 | 17.3107 | 9.977 | 26.612 |  |  |  | 241 | 131 | 238 | 4.8632 | 3.523 | 8.8778 |  |  | 2.3509
| 256 | 128 | 384 | 5.2471 | 2.8139 | 17.511 |  |  |  | 256 | 128 | 384 | 24.1595 | 12.3574 | 65.1624 |  |  |  | 246 | 130 | 355 | 7.3445 | 4.3904 | 22.1493 |  |  | 1.9796
| 256 | 128 | 512 | 9.63 | 4.567 | 40.5912 |  |  |  | 256 | 128 | 512 | 34.7202 | 16.0444 | 124.7384 |  |  |  | 255 | 129 | 474 | 12.1264 | 6.3581 | 47.0103 |  |  | 1.94
| 256 | 128 | 640 | 17.9369 | 7.8898 | 84.3347 |  |  |  | 256 | 128 | 640 | 49.9177 | 21.4315 | 210.815 |  |  |  | 267 | 126 | 591 | 20.5016 | 9.318 | 92.0635 |  |  | 1.1588
| 256 | 128 | 768 | 33.1496 | 13.9749 | 164.4439 |  |  |  | 256 | 128 | 768 | 70.8991 | 29.1468 | 329.4169 |  |  |  | 282 | 122 | 710 | 34.8131 | 14.8705 | 165.1539 |  |  | 0.7433
| 256 | 128 | 896 | 60.497 | 24.9138 | 308.453 |  |  |  | 256 | 128 | 896 | 99.6783 | 40.3564 | 491.5 |  |  |  | 300 | 117 | 828 | 61.4529 | 25.4932 | 303.6279 |  |  | 0.532
| 256 | 128 | 1023 | 108.6612 | 44.1795 | 562.0822 |  |  |  | 256 | 128 | 1023 | 140.4946 | 60.1658 | 715.4875 |  |  |  | 320 | 111 | 946 | 105.2029 | 43.7688 | 531.9569 |  |  | 0.633
| 256 | 256 | 0 | 3.3131 | 4.2099 | 0.638 |  |  |  | 256 | 256 | 0 | 16.0627 | 17.9582 | 2.363 |  |  |  | 252 | 256 | 77 | 4.5401 | 5.8995 | 1.2926 |  |  | 2.9524
| 256 | 256 | 128 | 3.5338 | 4.2982 | 1.8004 |  |  |  | 256 | 256 | 128 | 17.9911 | 19.2791 | 8.9378 |  |  |  | 253 | 256 | 128 | 5.2222 | 6.243 | 3.7906 |  |  | 2.1166
| 256 | 256 | 384 | 6.6031 | 5.526 | 17.963 |  |  |  | 256 | 256 | 384 | 28.2543 | 22.8843 | 66.6191 |  |  |  | 260 | 255 | 358 | 8.9667 | 7.6334 | 23.0681 |  |  | 1.9786
| 256 | 256 | 512 | 10.986 | 7.2791 | 41.0432 |  |  |  | 256 | 256 | 512 | 38.8355 | 26.6548 | 126.1689 |  |  |  | 268 | 255 | 475 | 13.8545 | 9.8864 | 48.4403 |  |  | 2.2627
| 256 | 256 | 640 | 19.2929 | 10.6019 | 84.7867 |  |  |  | 256 | 256 | 640 | 54.2332 | 32.2107 | 212.8537 |  |  |  | 279 | 254 | 592 | 22.17 | 12.8352 | 92.9306 |  |  | 1.5491
| 256 | 256 | 768 | 34.5057 | 16.687 | 164.8959 |  |  |  | 256 | 256 | 768 | 74.9107 | 39.8351 | 330.0061 |  |  |  | 294 | 253 | 711 | 36.5731 | 18.3823 | 166.4933 |  |  | 1.0484
| 256 | 256 | 896 | 61.853 | 27.6259 | 308.905 |  |  |  | 256 | 256 | 896 | 104.2165 | 51.4773 | 494.0898 |  |  |  | 310 | 251 | 829 | 63.2166 | 28.9807 | 305.1504 |  |  | 0.73
| 256 | 256 | 1023 | 110.0172 | 46.8916 | 562.5342 |  |  |  | 256 | 256 | 1023 | 145.7334 | 72.0093 | 720.9529 |  |  |  | 329 | 249 | 946 | 107.5243 | 47.7456 | 535.3938 |  |  | 0.8516
| 256 | 384 | 0 | 6.537 | 10.6578 | 1.7126 |  |  |  | 256 | 384 | 0 | 24.5084 | 39.7168 | 5.1449 |  |  |  | 278 | 380 | 110 | 8.1278 | 13.4807 | 2.2585 |  |  | 2.4672
| 256 | 384 | 128 | 6.7578 | 10.7461 | 2.875 |  |  |  | 256 | 384 | 128 | 26.6625 | 41.5807 | 11.8436 |  |  |  | 279 | 380 | 147 | 8.8839 | 13.9628 | 5.6106 |  |  | 2.4435
| 256 | 384 | 256 | 7.6665 | 11.1096 | 7.6605 |  |  |  | 256 | 384 | 256 | 30.147 | 42.8843 | 31.1921 |  |  |  | 281 | 380 | 250 | 10.4855 | 14.6574 | 11.553 |  |  | 2.3675
| 256 | 384 | 384 | 9.8271 | 11.9739 | 19.0377 |  |  |  | 256 | 384 | 384 | 37.1695 | 45.4517 | 70.1473 |  |  |  | 285 | 379 | 362 | 12.6363 | 15.4124 | 24.4005 |  |  | 2.2357
| 256 | 384 | 512 | 14.21 | 13.727 | 42.1178 |  |  |  | 256 | 384 | 512 | 47.1645 | 48.5886 | 128.297 |  |  |  | 293 | 379 | 478 | 17.4052 | 17.1388 | 49.5392 |  |  | 2.1286
| 256 | 384 | 640 | 22.5169 | 17.0498 | 85.8613 |  |  |  | 256 | 384 | 640 | 63.2397 | 54.861 | 216.9815 |  |  |  | 302 | 378 | 595 | 26.0914 | 20.681 | 93.8478 |  |  | 2.052
| 256 | 384 | 768 | 37.7296 | 23.1349 | 165.9706 |  |  |  | 256 | 384 | 768 | 84.5231 | 62.8757 | 336.6843 |  |  |  | 315 | 378 | 712 | 40.4938 | 26.3452 | 168.8879 |  |  | 1.786
| 256 | 384 | 896 | 65.077 | 34.0738 | 309.9797 |  |  |  | 256 | 384 | 896 | 113.4347 | 74.3831 | 498.8693 |  |  |  | 330 | 377 | 830 | 67.0315 | 36.9168 | 307.5138 |  |  | 1.3749
| 256 | 384 | 1023 | 113.2412 | 53.3395 | 563.6089 |  |  |  | 256 | 384 | 1023 | 152.7054 | 94.0923 | 714.0507 |  |  |  | 348 | 376 | 947 | 111.024 | 55.6578 | 532.8941 |  |  | 1.4402
| 256 | 512 | 0 | 13.0772 | 23.7382 | 3.8927 |  |  |  | 256 | 512 | 0 | 38.7494 | 76.3098 | 9.7349 |  |  |  | 316 | 505 | 144 | 15.3813 | 27.8118 | 4.9893 |  |  | 1.921
| 256 | 512 | 128 | 13.298 | 23.8265 | 5.0551 |  |  |  | 256 | 512 | 128 | 41.0566 | 78.5709 | 16.5472 |  |  |  | 316 | 505 | 171 | 16.1428 | 28.2086 | 8.4338 |  |  | 2.3968
| 256 | 512 | 256 | 14.2067 | 24.19 | 9.8405 |  |  |  | 256 | 512 | 256 | 44.6212 | 79.9488 | 36.0955 |  |  |  | 318 | 505 | 262 | 17.1206 | 28.6329 | 13.9501 |  |  | 2.2079
| 256 | 512 | 384 | 16.3672 | 25.0542 | 21.2178 |  |  |  | 256 | 512 | 384 | 50.9803 | 81.4924 | 74.1471 |  |  |  | 321 | 505 | 369 | 19.8064 | 29.6909 | 27.6709 |  |  | 2.2199
| 256 | 512 | 512 | 20.7502 | 26.8074 | 44.2979 |  |  |  | 256 | 512 | 512 | 61.5705 | 85.3621 | 133.4372 |  |  |  | 327 | 505 | 482 | 24.5678 | 31.4053 | 52.8771 |  |  | 2.0214
| 256 | 512 | 640 | 29.0571 | 30.1301 | 88.0414 |  |  |  | 256 | 512 | 640 | 76.6869 | 90.7668 | 218.9453 |  |  |  | 336 | 504 | 598 | 33.4194 | 35.1605 | 96.6526 |  |  | 2.1899
| 256 | 512 | 768 | 44.2698 | 36.2152 | 168.1506 |  |  |  | 256 | 512 | 768 | 97.5261 | 98.6063 | 336.4527 |  |  |  | 347 | 504 | 715 | 47.2906 | 40.5217 | 171.313 |  |  | 2.0152
| 256 | 512 | 896 | 71.6171 | 47.1542 | 312.1597 |  |  |  | 256 | 512 | 896 | 125.6257 | 109.7368 | 494.4034 |  |  |  | 360 | 503 | 832 | 74.4065 | 51.8276 | 308.661 |  |  | 2.0232
| 256 | 512 | 1023 | 119.7813 | 66.4198 | 565.7889 |  |  |  | 256 | 512 | 1023 | 166.913 | 131.2342 | 717.2033 |  |  |  | 375 | 502 | 949 | 118.6974 | 70.4957 | 542.3516 |  |  | 2.0043
| 256 | 640 | 0 | 25.4727 | 48.5292 | 8.0245 |  |  |  | 256 | 640 | 0 | 58.6405 | 127.5656 | 15.9872 |  |  |  | 360 | 630 | 178 | 27.9682 | 53.374 | 10.8833 |  |  | 1.9116
| 256 | 640 | 128 | 25.6935 | 48.6175 | 9.1869 |  |  |  | 256 | 640 | 128 | 60.9687 | 129.929 | 22.7802 |  |  |  | 360 | 630 | 199 | 28.5312 | 53.6654 | 13.012 |  |  | 2.0712
| 256 | 640 | 256 | 26.6022 | 48.981 | 13.9724 |  |  |  | 256 | 640 | 256 | 64.3175 | 130.9707 | 42.0224 |  |  |  | 362 | 630 | 278 | 29.7802 | 54.5875 | 19.2282 |  |  | 2.2788
| 256 | 640 | 384 | 28.7628 | 49.8453 | 25.3496 |  |  |  | 256 | 640 | 384 | 71.4209 | 133.8725 | 80.7359 |  |  |  | 365 | 630 | 379 | 32.3209 | 55.6351 | 32.3324 |  |  | 2.2216
| 256 | 640 | 512 | 33.1457 | 51.5984 | 48.4297 |  |  |  | 256 | 640 | 512 | 81.9835 | 137.707 | 139.9832 |  |  |  | 370 | 630 | 489 | 37.3377 | 57.5367 | 57.5286 |  |  | 2.0957
| 256 | 640 | 640 | 41.4526 | 54.9212 | 92.1732 |  |  |  | 256 | 640 | 640 | 97.4351 | 143.6445 | 226.2238 |  |  |  | 377 | 630 | 603 | 46.2628 | 61.3052 | 102.3192 |  |  | 2.038
| 256 | 640 | 768 | 56.6653 | 61.0063 | 172.2825 |  |  |  | 256 | 640 | 768 | 118.542 | 151.6885 | 344.3908 |  |  |  | 386 | 629 | 718 | 61.3463 | 67.2976 | 182.3367 |  |  | 2.2972
| 256 | 640 | 896 | 84.0127 | 71.9452 | 316.2916 |  |  |  | 256 | 640 | 896 | 147.1107 | 163.3411 | 504.4859 |  |  |  | 397 | 629 | 835 | 87.6474 | 78.0804 | 317.7942 |  |  | 2.1767
| 256 | 640 | 1023 | 132.1769 | 91.2109 | 569.9208 |  |  |  | 256 | 640 | 1023 | 188.6126 | 185.2001 | 727.659 |  |  |  | 411 | 628 | 951 | 131.7225 | 97.1291 | 544.7018 |  |  | 2.4929
| 256 | 768 | 0 | 48.1732 | 93.9301 | 15.5913 |  |  |  | 256 | 768 | 0 | 88.4683 | 203.0095 | 24.7865 |  |  |  | 409 | 756 | 213 | 50.5481 | 99.7643 | 19.0077 |  |  | 1.6815
| 256 | 768 | 128 | 48.3939 | 94.0184 | 16.7537 |  |  |  | 256 | 768 | 128 | 90.891 | 205.4568 | 31.7805 |  |  |  | 410 | 756 | 230 | 51.5831 | 100.2213 | 22.3621 |  |  | 1.9437
| 256 | 768 | 256 | 49.3027 | 94.3819 | 21.5392 |  |  |  | 256 | 768 | 256 | 94.502 | 206.8279 | 51.6895 |  |  |  | 411 | 756 | 297 | 52.5921 | 100.6392 | 29.5201 |  |  | 2.2436
| 256 | 768 | 384 | 51.4632 | 95.2461 | 32.9164 |  |  |  | 256 | 768 | 384 | 101.587 | 209.4665 | 91.1997 |  |  |  | 413 | 756 | 391 | 55.3196 | 102.0357 | 42.4222 |  |  | 2.179
| 256 | 768 | 512 | 55.8461 | 96.9993 | 55.9965 |  |  |  | 256 | 768 | 512 | 112.3212 | 213.1973 | 151.5779 |  |  |  | 417 | 756 | 498 | 60.2008 | 103.9863 | 66.845 |  |  | 1.97
| 256 | 768 | 640 | 64.153 | 100.322 | 99.74 |  |  |  | 256 | 768 | 640 | 127.8596 | 219.0168 | 238.8033 |  |  |  | 423 | 756 | 609 | 68.7863 | 107.1977 | 113.5596 |  |  | 1.923
| 256 | 768 | 768 | 79.3658 | 106.4071 | 179.8493 |  |  |  | 256 | 768 | 768 | 148.9443 | 226.9698 | 357.9184 |  |  |  | 431 | 756 | 723 | 84.087 | 113.3051 | 192.4913 |  |  | 1.4972
| 256 | 768 | 896 | 106.7131 | 117.3461 | 323.8584 |  |  |  | 256 | 768 | 896 | 177.6782 | 238.2399 | 519.2892 |  |  |  | 441 | 755 | 839 | 110.0161 | 123.7477 | 322.1023 |  |  | 2.0729
| 256 | 768 | 1023 | 154.8773 | 136.6117 | 577.4876 |  |  |  | 256 | 768 | 1023 | 218.7713 | 259.492 | 741.5015 |  |  |  | 452 | 755 | 955 | 154.7795 | 144.0853 | 554.371 |  |  | 2.5982
| 256 | 896 | 0 | 88.9808 | 175.5453 | 29.1939 |  |  |  | 256 | 896 | 0 | 130.2393 | 307.3802 | 35.9081 |  |  |  | 462 | 882 | 249 | 90.1223 | 178.544 | 33.9698 |  |  | 0.978
| 256 | 896 | 128 | 89.2015 | 175.6336 | 30.3563 |  |  |  | 256 | 896 | 128 | 132.6248 | 309.0665 | 43.0374 |  |  |  | 462 | 882 | 262 | 90.3694 | 178.6334 | 36.6411 |  |  | 1.2246
| 256 | 896 | 256 | 90.1103 | 175.9971 | 35.1417 |  |  |  | 256 | 896 | 256 | 136.4282 | 311.3425 | 63.3673 |  |  |  | 463 | 882 | 320 | 91.8566 | 179.2758 | 43.8629 |  |  | 1.4775
| 256 | 896 | 384 | 92.2708 | 176.8613 | 46.5189 |  |  |  | 256 | 896 | 384 | 143.7379 | 314.0434 | 103.3504 |  |  |  | 465 | 882 | 407 | 94.4652 | 180.3273 | 57.399 |  |  | 1.5682
| 256 | 896 | 512 | 96.6537 | 178.6145 | 69.5991 |  |  |  | 256 | 896 | 512 | 154.3122 | 317.4483 | 163.9767 |  |  |  | 469 | 882 | 509 | 99.0643 | 182.5763 | 80.3373 |  |  | 1.2941
| 256 | 896 | 640 | 104.9606 | 181.9373 | 113.3426 |  |  |  | 256 | 896 | 640 | 167.9524 | 319.4349 | 248.4778 |  |  |  | 474 | 882 | 617 | 108.2293 | 186.1717 | 125.3205 |  |  | 1.1197
| 256 | 896 | 768 | 120.1734 | 188.0224 | 193.4518 |  |  |  | 256 | 896 | 768 | 189.1362 | 327.6374 | 366.98 |  |  |  | 480 | 882 | 730 | 123.7504 | 192.5691 | 206.8047 |  |  | 1.0676
| 256 | 896 | 896 | 147.5207 | 198.9613 | 337.4609 |  |  |  | 256 | 896 | 896 | 219.8736 | 342.6594 | 532.0234 |  |  |  | 489 | 881 | 844 | 150.4769 | 204.0072 | 341.7435 |  |  | 0.8321
| 256 | 896 | 1023 | 195.6849 | 218.227 | 591.0901 |  |  |  | 256 | 896 | 1023 | 259.2722 | 361.5494 | 749.7632 |  |  |  | 499 | 881 | 959 | 194.9315 | 224.4616 | 566.6203 |  |  | 2.8088
| 256 | 1023 | 0 | 160.8513 | 319.2863 | 53.1507 |  |  |  | 256 | 1023 | 0 | 191.0616 | 448.5993 | 46.855 |  |  |  | 517 | 1007 | 284 | 158.6247 | 313.5595 | 58.9489 |  |  | 0.9316
| 256 | 1023 | 128 | 161.072 | 319.3746 | 54.3131 |  |  |  | 256 | 1023 | 128 | 193.0808 | 449.4084 | 54.8931 |  |  |  | 517 | 1007 | 294 | 159.1848 | 313.7614 | 60.8938 |  |  | 0.9852
| 256 | 1023 | 256 | 161.9808 | 319.7381 | 59.0985 |  |  |  | 256 | 1023 | 256 | 194.8856 | 445.9023 | 76.3316 |  |  |  | 518 | 1007 | 345 | 160.5 | 314.252 | 68.0155 |  |  | 1.1736
| 256 | 1023 | 384 | 164.1413 | 320.6023 | 70.4758 |  |  |  | 256 | 1023 | 384 | 204.3581 | 453.1526 | 118.9406 |  |  |  | 519 | 1007 | 425 | 163.0019 | 315.2276 | 81.6016 |  |  | 1.3037
| 256 | 1023 | 512 | 168.5242 | 322.3555 | 93.5559 |  |  |  | 256 | 1023 | 512 | 215.5943 | 457.2817 | 181.7163 |  |  |  | 522 | 1007 | 522 | 167.6777 | 316.9308 | 108.6854 |  |  | 1.5367
| 256 | 1023 | 640 | 176.8311 | 325.6782 | 137.2994 |  |  |  | 256 | 1023 | 640 | 231.1402 | 462.3873 | 270.2085 |  |  |  | 526 | 1007 | 627 | 177.2737 | 320.582 | 155.16 |  |  | 1.5615
| 256 | 1023 | 768 | 192.0439 | 331.7633 | 217.4086 |  |  |  | 256 | 1023 | 768 | 251.4869 | 468.6692 | 388.7283 |  |  |  | 532 | 1007 | 737 | 192.4664 | 326.3925 | 234.0608 |  |  | 1.4545
| 256 | 1023 | 896 | 219.3912 | 342.7023 | 361.4178 |  |  |  | 256 | 1023 | 896 | 278.3194 | 477.5927 | 544.5798 |  |  |  | 539 | 1007 | 850 | 220.6413 | 339.1855 | 378.6736 |  |  | 1.5186
| 256 | 1023 | 1023 | 267.5554 | 361.968 | 615.047 |  |  |  | 256 | 1023 | 1023 | 320.276 | 500.8894 | 765.6281 |  |  |  | 548 | 1006 | 964 | 263.6696 | 358.9995 | 589.8735 |  |  | 1.5095
| 384 | 0 | 128 | 4.9619 | 2.5324 | 1.3843 |  |  |  | 384 | 0 | 128 | 30.1643 | 13.8548 | 7.2615 |  |  |  | 352 | 107 | 121 | 6.411 | 3.1006 | 3.3212 |  |  | 3.4341
| 384 | 0 | 256 | 5.8706 | 2.8959 | 6.1697 |  |  |  | 384 | 0 | 256 | 33.5636 | 15.0255 | 25.7659 |  |  |  | 354 | 107 | 240 | 7.9141 | 3.6806 | 8.6498 |  |  | 2.9035
| 384 | 0 | 384 | 8.0312 | 3.7602 | 17.5469 |  |  |  | 384 | 0 | 384 | 40.1417 | 17.2643 | 63.2767 |  |  |  | 357 | 105 | 356 | 10.1483 | 4.4247 | 21.5063 |  |  | 2.1861
| 384 | 0 | 512 | 12.4141 | 5.5133 | 40.6271 |  |  |  | 384 | 0 | 512 | 50.2235 | 20.7657 | 121.1291 |  |  |  | 362 | 103 | 474 | 14.9755 | 6.3335 | 47.1056 |  |  | 1.7575
| 384 | 0 | 640 | 20.721 | 8.8361 | 84.3706 |  |  |  | 384 | 0 | 640 | 65.3141 | 26.0928 | 206.3358 |  |  |  | 369 | 99 | 592 | 23.4716 | 9.3301 | 92.1678 |  |  | 1.6936
| 384 | 0 | 768 | 35.9337 | 14.9212 | 164.4798 |  |  |  | 384 | 0 | 768 | 86.2834 | 33.7664 | 324.3724 |  |  |  | 379 | 93 | 710 | 37.6013 | 14.8358 | 165.8809 |  |  | 1.2248
| 384 | 0 | 896 | 63.2811 | 25.8601 | 308.4889 |  |  |  | 384 | 0 | 896 | 114.8303 | 44.8134 | 484.8313 |  |  |  | 390 | 86 | 828 | 64.2612 | 25.6708 | 305.1313 |  |  | 0.7326
| 384 | 0 | 1023 | 111.4453 | 45.1258 | 562.1181 |  |  |  | 384 | 0 | 1023 | 156.1997 | 64.6307 | 709.9914 |  |  |  | 404 | 74 | 946 | 108.9033 | 44.6078 | 534.9667 |  |  | 0.5902
| 384 | 128 | 0 | 5.0705 | 3.1029 | 0.3317 |  |  |  | 384 | 128 | 0 | 29.8657 | 16.0841 | 1.5585 |  |  |  | 354 | 150 | 65 | 6.6428 | 4.6642 | 0.7679 |  |  | 4.531
| 384 | 128 | 128 | 5.2912 | 3.1912 | 1.4941 |  |  |  | 384 | 128 | 128 | 31.9622 | 17.0887 | 8.0282 |  |  |  | 354 | 150 | 123 | 7.7272 | 5.2383 | 3.3098 |  |  | 3.1456
| 384 | 128 | 256 | 6.2 | 3.5547 | 6.2795 |  |  |  | 384 | 128 | 256 | 35.3949 | 18.2803 | 27.092 |  |  |  | 355 | 150 | 240 | 8.8708 | 5.6425 | 9.5662 |  |  | 2.4661
| 384 | 128 | 384 | 8.3605 | 4.4189 | 17.6567 |  |  |  | 384 | 128 | 384 | 42.3061 | 20.6835 | 65.5407 |  |  |  | 358 | 149 | 356 | 11.3505 | 6.5246 | 22.285 |  |  | 2.2607
| 384 | 128 | 512 | 12.7435 | 6.1721 | 40.7369 |  |  |  | 384 | 128 | 512 | 53.2932 | 24.6082 | 125.987 |  |  |  | 364 | 147 | 474 | 16.0413 | 8.1502 | 47.9837 |  |  | 1.7975
| 384 | 128 | 640 | 21.0504 | 9.4948 | 84.4804 |  |  |  | 384 | 128 | 640 | 68.0629 | 29.7896 | 210.7623 |  |  |  | 371 | 145 | 592 | 24.506 | 11.4771 | 93.4243 |  |  | 1.4403
| 384 | 128 | 768 | 36.2631 | 15.5799 | 164.5896 |  |  |  | 384 | 128 | 768 | 89.1706 | 37.5854 | 329.4164 |  |  |  | 380 | 142 | 710 | 38.5445 | 16.9651 | 166.6945 |  |  | 0.9152
| 384 | 128 | 896 | 63.6104 | 26.5189 | 308.5987 |  |  |  | 384 | 128 | 896 | 118.7915 | 49.1255 | 494.4661 |  |  |  | 392 | 138 | 829 | 65.1699 | 27.4593 | 304.7889 |  |  | 0.6532
| 384 | 128 | 1023 | 111.7746 | 45.7846 | 562.2279 |  |  |  | 384 | 128 | 1023 | 160.2409 | 69.2292 | 719.2835 |  |  |  | 405 | 133 | 946 | 109.5092 | 46.1749 | 535.1429 |  |  | 0.6724
| 384 | 256 | 0 | 6.4266 | 5.815 | 0.7837 |  |  |  | 384 | 256 | 0 | 33.9527 | 26.2274 | 2.8702 |  |  |  | 362 | 263 | 87 | 8.5144 | 8.2384 | 1.4669 |  |  | 4.3806
| 384 | 256 | 128 | 6.6473 | 5.9033 | 1.9461 |  |  |  | 384 | 256 | 128 | 36.3757 | 27.8138 | 9.5207 |  |  |  | 362 | 263 | 133 | 9.2742 | 8.6108 | 4.8024 |  |  | 2.6923
| 384 | 256 | 256 | 7.556 | 6.2668 | 6.7315 |  |  |  | 384 | 256 | 256 | 39.8472 | 29.0509 | 28.8549 |  |  |  | 363 | 263 | 244 | 10.5026 | 9.1127 | 10.2323 |  |  | 2.5672
| 384 | 256 | 384 | 9.7166 | 7.131 | 18.1088 |  |  |  | 384 | 256 | 384 | 46.8711 | 31.5713 | 67.7306 |  |  |  | 366 | 263 | 359 | 13.0758 | 10.0433 | 23.7999 |  |  | 2.3589
| 384 | 256 | 512 | 14.0995 | 8.8842 | 41.1889 |  |  |  | 384 | 256 | 512 | 57.2281 | 35.1788 | 126.8864 |  |  |  | 371 | 262 | 476 | 17.6751 | 11.6622 | 48.5899 |  |  | 2.0326
| 384 | 256 | 640 | 22.4064 | 12.2069 | 84.9324 |  |  |  | 384 | 256 | 640 | 72.1878 | 40.4581 | 212.0261 |  |  |  | 378 | 261 | 593 | 26.0781 | 14.9092 | 94.2423 |  |  | 1.6979
| 384 | 256 | 768 | 37.6191 | 18.292 | 165.0416 |  |  |  | 384 | 256 | 768 | 93.2966 | 48.3217 | 330.5074 |  |  |  | 387 | 260 | 711 | 40.4646 | 20.4973 | 167.4395 |  |  | 1.2861
| 384 | 256 | 896 | 64.9665 | 29.231 | 309.0507 |  |  |  | 384 | 256 | 896 | 122.6809 | 59.9871 | 493.8989 |  |  |  | 399 | 258 | 829 | 66.832 | 31.0455 | 305.0171 |  |  | 0.9303
| 384 | 256 | 1023 | 113.1307 | 48.4966 | 562.6799 |  |  |  | 384 | 256 | 1023 | 164.245 | 80.4328 | 718.2392 |  |  |  | 412 | 256 | 946 | 111.4618 | 49.9809 | 533.4108 |  |  | 1.0144
| 384 | 384 | 0 | 9.6505 | 12.2629 | 1.8583 |  |  |  | 384 | 384 | 0 | 42.3798 | 47.9625 | 5.6392 |  |  |  | 378 | 384 | 116 | 11.962 | 15.3653 | 2.715 |  |  | 2.2713
| 384 | 384 | 128 | 9.8712 | 12.3512 | 3.0207 |  |  |  | 384 | 384 | 128 | 45.0181 | 50.0975 | 12.4301 |  |  |  | 378 | 384 | 150 | 12.7295 | 16.1485 | 6.0795 |  |  | 2.8933
| 384 | 384 | 256 | 10.78 | 12.7147 | 7.8062 |  |  |  | 384 | 384 | 256 | 48.2197 | 51.0167 | 31.636 |  |  |  | 379 | 384 | 252 | 13.9574 | 16.6297 | 11.9787 |  |  | 2.8292
| 384 | 384 | 512 | 17.3234 | 15.3321 | 42.2635 |  |  |  | 384 | 384 | 512 | 66.1971 | 57.7707 | 130.5385 |  |  |  | 387 | 383 | 478 | 21.474 | 19.4347 | 50.3344 |  |  | 2.2959
| 384 | 384 | 640 | 25.6303 | 18.6548 | 86.007 |  |  |  | 384 | 384 | 640 | 81.1492 | 62.9772 | 215.8246 |  |  |  | 393 | 383 | 595 | 30.0142 | 22.904 | 95.3048 |  |  | 2.2514
| 384 | 384 | 768 | 40.8431 | 24.7399 | 166.1163 |  |  |  | 384 | 384 | 768 | 102.1973 | 70.8856 | 334.0304 |  |  |  | 402 | 382 | 713 | 44.4319 | 28.5507 | 168.2184 |  |  | 1.993
| 384 | 384 | 896 | 68.1904 | 35.6789 | 310.1254 |  |  |  | 384 | 384 | 896 | 131.7467 | 82.8686 | 497.6551 |  |  |  | 413 | 381 | 830 | 70.7872 | 38.9125 | 306.7935 |  |  | 1.4701
| 384 | 384 | 1023 | 116.3546 | 54.9445 | 563.7546 |  |  |  | 384 | 384 | 1023 | 173.7151 | 104.1496 | 722.976 |  |  |  | 425 | 380 | 948 | 115.0399 | 57.8602 | 534.9726 |  |  | 1.5279
| 384 | 512 | 0 | 16.1907 | 25.3432 | 4.0384 |  |  |  | 384 | 512 | 0 | 56.7604 | 84.6711 | 10.239 |  |  |  | 402 | 508 | 148 | 19.1032 | 29.576 | 5.1173 |  |  | 1.8946
| 384 | 512 | 128 | 16.4114 | 25.4315 | 5.2008 |  |  |  | 384 | 512 | 128 | 59.5692 | 87.2414 | 17.1758 |  |  |  | 403 | 508 | 174 | 19.9296 | 29.9893 | 8.5808 |  |  | 2.2997
| 384 | 512 | 256 | 17.3202 | 25.795 | 9.9862 |  |  |  | 384 | 512 | 256 | 62.5256 | 87.6818 | 36.4205 |  |  |  | 404 | 508 | 263 | 20.8753 | 30.4036 | 14.1078 |  |  | 2.144
| 384 | 512 | 384 | 19.4807 | 26.6593 | 21.3635 |  |  |  | 384 | 512 | 384 | 69.4664 | 90.2306 | 75.0548 |  |  |  | 406 | 507 | 370 | 23.6206 | 31.4968 | 27.5278 |  |  | 2.1778
| 384 | 512 | 512 | 23.8636 | 28.4124 | 44.4436 |  |  |  | 384 | 512 | 512 | 80.0439 | 94.0001 | 134.3993 |  |  |  | 411 | 507 | 483 | 28.6199 | 33.8115 | 52.7688 |  |  | 2.2007
| 384 | 512 | 640 | 32.1705 | 31.7352 | 88.1871 |  |  |  | 384 | 512 | 640 | 95.2172 | 99.4716 | 220.0827 |  |  |  | 417 | 507 | 598 | 37.0219 | 36.8415 | 97.3775 |  |  | 2.0308
| 384 | 512 | 768 | 47.3833 | 37.8203 | 168.2963 |  |  |  | 384 | 512 | 768 | 117.6231 | 108.6118 | 341.9211 |  |  |  | 425 | 506 | 715 | 50.9824 | 42.2869 | 171.3589 |  |  | 1.9153
| 384 | 512 | 896 | 74.7306 | 48.7592 | 312.3054 |  |  |  | 384 | 512 | 896 | 145.3038 | 119.4192 | 499.0732 |  |  |  | 435 | 506 | 832 | 77.9228 | 53.5148 | 308.623 |  |  | 1.9475
| 384 | 512 | 1023 | 122.8948 | 68.0249 | 565.9347 |  |  |  | 384 | 512 | 1023 | 188.4563 | 141.9695 | 727.6514 |  |  |  | 446 | 505 | 949 | 123.0402 | 73.1843 | 542.5344 |  |  | 2.1997
| 384 | 640 | 0 | 28.5862 | 50.1343 | 8.1702 |  |  |  | 384 | 640 | 0 | 77.5149 | 137.6808 | 16.7097 |  |  |  | 435 | 632 | 181 | 31.646 | 55.5294 | 11.2121 |  |  | 2.0334
| 384 | 640 | 128 | 28.8069 | 50.2226 | 9.3326 |  |  |  | 384 | 640 | 128 | 80.2746 | 140.2762 | 23.6808 |  |  |  | 435 | 632 | 202 | 32.345 | 55.8794 | 13.3346 |  |  | 2.1609
| 384 | 640 | 256 | 29.7157 | 50.5861 | 14.1181 |  |  |  | 384 | 640 | 256 | 84.0433 | 141.9095 | 43.5217 |  |  |  | 436 | 632 | 279 | 33.3175 | 56.2718 | 19.5427 |  |  | 2.2683
| 384 | 640 | 384 | 31.8762 | 51.4503 | 25.4953 |  |  |  | 384 | 640 | 384 | 91.1403 | 144.5476 | 82.7781 |  |  |  | 438 | 632 | 380 | 35.972 | 57.3281 | 32.4913 |  |  | 2.1625
| 384 | 640 | 512 | 36.2591 | 53.2035 | 48.5754 |  |  |  | 384 | 640 | 512 | 101.8907 | 148.4057 | 142.9641 |  |  |  | 442 | 632 | 490 | 41.3046 | 59.8459 | 57.5286 |  |  | 2.1767
| 384 | 640 | 640 | 44.566 | 56.5262 | 92.3189 |  |  |  | 384 | 640 | 640 | 117.3548 | 154.0428 | 229.7941 |  |  |  | 447 | 632 | 603 | 49.9313 | 63.0523 | 103.3526 |  |  | 2.0283
| 384 | 640 | 768 | 59.7788 | 62.6113 | 172.4282 |  |  |  | 384 | 640 | 768 | 137.7009 | 160.839 | 346.6836 |  |  |  | 455 | 631 | 719 | 65.2945 | 69.2198 | 183.4357 |  |  | 2.1183
| 384 | 640 | 896 | 87.1261 | 73.5503 | 316.4373 |  |  |  | 384 | 640 | 896 | 167.6109 | 173.8453 | 510.6216 |  |  |  | 463 | 631 | 835 | 91.5471 | 79.9944 | 316.9781 |  |  | 2.0869
| 384 | 640 | 1023 | 135.2903 | 92.8159 | 570.0665 |  |  |  | 384 | 640 | 1023 | 208.1248 | 194.5145 | 729.3503 |  |  |  | 474 | 630 | 952 | 136.1666 | 99.259 | 547.3196 |  |  | 2.3361
| 384 | 768 | 0 | 51.2866 | 95.5351 | 15.737 |  |  |  | 384 | 768 | 0 | 106.0289 | 209.9202 | 25.1449 |  |  |  | 473 | 758 | 216 | 54.8725 | 102.1667 | 18.9657 |  |  | 1.6229
| 384 | 768 | 128 | 51.5074 | 95.6234 | 16.8994 |  |  |  | 384 | 768 | 128 | 107.9102 | 210.8855 | 31.8969 |  |  |  | 473 | 758 | 232 | 55.531 | 102.4587 | 22.4407 |  |  | 1.9096
| 384 | 768 | 256 | 52.4161 | 95.9869 | 21.6849 |  |  |  | 384 | 768 | 256 | 111.9152 | 213.0451 | 51.7923 |  |  |  | 474 | 758 | 299 | 56.982 | 103.0939 | 29.374 |  |  | 2.1025
| 384 | 768 | 384 | 54.5767 | 96.8511 | 33.0621 |  |  |  | 384 | 768 | 384 | 119.7023 | 216.937 | 91.4434 |  |  |  | 476 | 758 | 392 | 59.5257 | 104.0969 | 42.0811 |  |  | 2.0107
| 384 | 768 | 512 | 58.9596 | 98.6043 | 56.1422 |  |  |  | 384 | 768 | 512 | 129.9247 | 220.0829 | 151.0527 |  |  |  | 480 | 757 | 498 | 64.1693 | 106.1815 | 66.8926 |  |  | 1.9483
| 384 | 768 | 640 | 67.2665 | 101.9271 | 99.8858 |  |  |  | 384 | 768 | 640 | 145.1474 | 225.3308 | 237.0627 |  |  |  | 484 | 757 | 610 | 72.8236 | 109.4172 | 113.3599 |  |  | 1.866
| 384 | 768 | 768 | 82.4792 | 108.0122 | 179.995 |  |  |  | 384 | 768 | 768 | 167.0023 | 234.5829 | 357.0351 |  |  |  | 491 | 757 | 724 | 88.2207 | 115.3289 | 191.3956 |  |  | 1.4759
| 384 | 768 | 896 | 109.8266 | 118.9511 | 324.0041 |  |  |  | 384 | 768 | 896 | 195.7084 | 245.7577 | 517.418 |  |  |  | 499 | 757 | 839 | 113.8153 | 125.812 | 325.3287 |  |  | 1.9343
| 384 | 768 | 1023 | 157.9908 | 138.2168 | 577.6333 |  |  |  | 384 | 768 | 1023 | 236.976 | 267.3151 | 738.2359 |  |  |  | 508 | 756 | 955 | 158.6904 | 145.8951 | 554.0146 |  |  | 2.3298
| 384 | 896 | 0 | 92.0942 | 177.1504 | 29.3396 |  |  |  | 384 | 896 | 0 | 147.7608 | 313.6398 | 36.2118 |  |  |  | 517 | 883 | 250 | 93.9375 | 180.9048 | 34.3533 |  |  | 0.9757
| 384 | 896 | 128 | 92.315 | 177.2387 | 30.502 |  |  |  | 384 | 896 | 128 | 150.8476 | 317.2684 | 43.4893 |  |  |  | 517 | 883 | 263 | 94.5863 | 181.2038 | 37.0548 |  |  | 1.1699
| 384 | 896 | 256 | 93.2237 | 177.6022 | 35.2874 |  |  |  | 384 | 896 | 256 | 154.1822 | 317.679 | 63.6543 |  |  |  | 518 | 883 | 321 | 95.5837 | 181.6004 | 43.8396 |  |  | 1.4076
| 384 | 896 | 384 | 95.3843 | 178.4664 | 46.6647 |  |  |  | 384 | 896 | 384 | 161.5066 | 320.1671 | 103.3808 |  |  |  | 520 | 883 | 408 | 98.6725 | 182.8257 | 56.7778 |  |  | 1.3617
| 384 | 896 | 512 | 99.7672 | 180.2196 | 69.7448 |  |  |  | 384 | 896 | 512 | 173.3662 | 326.427 | 164.9602 |  |  |  | 522 | 883 | 509 | 102.7317 | 184.3784 | 80.9819 |  |  | 1.303
| 384 | 896 | 640 | 108.0741 | 183.5423 | 113.4883 |  |  |  | 384 | 896 | 640 | 187.2379 | 329.1049 | 250.0934 |  |  |  | 527 | 883 | 618 | 112.1515 | 188.5885 | 126.09 |  |  | 1.145
| 384 | 896 | 768 | 123.2868 | 189.6274 | 193.5975 |  |  |  | 384 | 896 | 768 | 209.7439 | 339.2369 | 371.0625 |  |  |  | 532 | 883 | 730 | 128.0174 | 195.1006 | 208.8859 |  |  | 1.1925
| 384 | 896 | 896 | 150.6342 | 200.5664 | 337.6066 |  |  |  | 384 | 896 | 896 | 238.8143 | 351.2628 | 532.4241 |  |  |  | 539 | 882 | 844 | 154.1158 | 206.2578 | 342.251 |  |  | 0.9268
| 384 | 896 | 1023 | 198.7984 | 219.832 | 591.2358 |  |  |  | 384 | 896 | 1023 | 280.6118 | 372.7313 | 755.5165 |  |  |  | 548 | 882 | 959 | 198.6702 | 226.2914 | 567.0406 |  |  | 2.6069
| 384 | 1023 | 0 | 163.9647 | 320.8914 | 53.2964 |  |  |  | 384 | 1023 | 0 | 210.2866 | 457.5112 | 47.4025 |  |  |  | 564 | 1008 | 285 | 162.5012 | 315.5104 | 59.1454 |  |  | 0.8842
| 384 | 1023 | 128 | 164.1855 | 320.9797 | 54.4588 |  |  |  | 384 | 1023 | 128 | 212.6721 | 458.6681 | 55.5378 |  |  |  | 564 | 1008 | 296 | 163.0755 | 315.7485 | 62.0886 |  |  | 1.0404
| 384 | 1023 | 256 | 165.0942 | 321.3432 | 59.2442 |  |  |  | 384 | 1023 | 256 | 216.6015 | 459.7704 | 77.9857 |  |  |  | 565 | 1008 | 346 | 164.4454 | 316.2648 | 68.5141 |  |  | 1.1539
| 384 | 1023 | 384 | 167.2548 | 322.2074 | 70.6215 |  |  |  | 384 | 1023 | 384 | 224.3421 | 462.8621 | 120.1008 |  |  |  | 566 | 1008 | 426 | 166.9775 | 317.3091 | 82.1634 |  |  | 1.286
| 384 | 1023 | 512 | 171.6377 | 323.9605 | 93.7016 |  |  |  | 384 | 1023 | 512 | 235.2643 | 466.2233 | 182.6927 |  |  |  | 569 | 1008 | 522 | 172.1455 | 319.2528 | 107.6651 |  |  | 1.3599
| 384 | 1023 | 640 | 179.9446 | 327.2833 | 137.4451 |  |  |  | 384 | 1023 | 640 | 250.7345 | 471.2588 | 271.1791 |  |  |  | 572 | 1008 | 627 | 181.1253 | 322.6224 | 155.129 |  |  | 1.5138
| 384 | 1023 | 768 | 195.1573 | 333.3684 | 217.5544 |  |  |  | 384 | 1023 | 768 | 271.1606 | 477.7231 | 389.6782 |  |  |  | 577 | 1008 | 738 | 196.6475 | 329.5632 | 236.1436 |  |  | 1.4666
| 384 | 1023 | 896 | 222.5047 | 344.3073 | 361.5635 |  |  |  | 384 | 1023 | 896 | 300.4575 | 490.5143 | 549.8946 |  |  |  | 584 | 1007 | 851 | 224.4619 | 341.8506 | 379.3232 |  |  | 1.4586
| 384 | 1023 | 1023 | 270.6689 | 363.573 | 615.1927 |  |  |  | 384 | 1023 | 1023 | 340.8835 | 510.7242 | 767.0805 |  |  |  | 591 | 1007 | 964 | 268.0207 | 361.208 | 592.2718 |  |  | 1.3613
| 512 | 0 | 128 | 11.2779 | 5.7885 | 1.6799 |  |  |  | 512 | 0 | 128 | 58.9503 | 27.041 | 8.083 |  |  |  | 470 | 143 | 130 | 13.4259 | 6.5427 | 3.6237 |  |  | 3.0688
| 512 | 0 | 256 | 12.1867 | 6.152 | 6.4653 |  |  |  | 512 | 0 | 256 | 62.3348 | 28.204 | 26.7134 |  |  |  | 471 | 143 | 243 | 14.5817 | 6.9423 | 9.8623 |  |  | 3.4139
| 512 | 0 | 384 | 14.3472 | 7.0162 | 17.8425 |  |  |  | 512 | 0 | 384 | 69.0988 | 30.5294 | 64.6406 |  |  |  | 473 | 142 | 358 | 17.1149 | 8.2309 | 23.4959 |  |  | 2.0299
| 512 | 0 | 512 | 18.7301 | 8.7694 | 40.9226 |  |  |  | 512 | 0 | 512 | 79.6353 | 34.2041 | 123.7755 |  |  |  | 476 | 140 | 475 | 22.1041 | 10.0278 | 47.7221 |  |  | 1.6127
| 512 | 0 | 640 | 27.037 | 12.0921 | 84.6662 |  |  |  | 512 | 0 | 640 | 94.8932 | 39.6149 | 209.9016 |  |  |  | 481 | 138 | 593 | 30.8736 | 13.813 | 92.9122 |  |  | 1.3097
| 512 | 0 | 768 | 42.2497 | 18.1772 | 164.7754 |  |  |  | 512 | 0 | 768 | 116.2449 | 47.391 | 329.437 |  |  |  | 488 | 135 | 711 | 45.1256 | 19.2769 | 166.1184 |  |  | 1.0875
| 512 | 0 | 896 | 69.5971 | 29.1161 | 308.7845 |  |  |  | 512 | 0 | 896 | 145.2333 | 58.692 | 492.2397 |  |  |  | 496 | 130 | 829 | 71.584 | 29.4115 | 304.7053 |  |  | 0.9033
| 512 | 0 | 1023 | 117.7613 | 48.3818 | 562.4137 |  |  |  | 512 | 0 | 1023 | 187.4124 | 78.823 | 719.0892 |  |  |  | 505 | 125 | 946 | 116.4198 | 48.6801 | 534.662 |  |  | 0.7246
| 512 | 128 | 0 | 11.3865 | 6.3589 | 0.6273 |  |  |  | 512 | 128 | 0 | 58.8822 | 29.4415 | 2.3151 |  |  |  | 471 | 175 | 84 | 13.4376 | 8.2145 | 1.3421 |  |  | 2.9873
| 512 | 128 | 128 | 11.6073 | 6.4472 | 1.7897 |  |  |  | 512 | 128 | 128 | 61.1636 | 30.5268 | 8.9163 |  |  |  | 471 | 174 | 132 | 14.2904 | 8.5813 | 4.874 |  |  | 2.4816
| 512 | 128 | 256 | 12.516 | 6.8107 | 6.5751 |  |  |  | 512 | 128 | 256 | 64.6772 | 31.7406 | 28.2906 |  |  |  | 472 | 174 | 243 | 15.5284 | 9.0422 | 10.2912 |  |  | 2.3087
| 512 | 128 | 384 | 14.6766 | 7.675 | 17.9523 |  |  |  | 512 | 128 | 384 | 71.6403 | 34.1747 | 67.1342 |  |  |  | 474 | 173 | 358 | 18.0924 | 9.9457 | 23.616 |  |  | 1.9055
| 512 | 128 | 512 | 19.0595 | 9.4281 | 41.0324 |  |  |  | 512 | 128 | 512 | 81.9606 | 37.7592 | 126.348 |  |  |  | 477 | 172 | 475 | 22.9967 | 12.1026 | 48.2303 |  |  | 1.8985
| 512 | 128 | 640 | 27.3664 | 12.7509 | 84.776 |  |  |  | 512 | 128 | 640 | 97.6613 | 43.367 | 213.5242 |  |  |  | 482 | 171 | 593 | 31.42 | 15.0832 | 93.2685 |  |  | 1.4621
| 512 | 128 | 768 | 42.5791 | 18.836 | 164.8852 |  |  |  | 512 | 128 | 768 | 118.8903 | 51.1893 | 332.8062 |  |  |  | 489 | 168 | 711 | 45.8989 | 20.6732 | 167.8451 |  |  | 1.1477
| 512 | 128 | 896 | 69.9265 | 29.7749 | 308.8943 |  |  |  | 512 | 128 | 896 | 147.6713 | 62.4656 | 494.1788 |  |  |  | 497 | 165 | 829 | 72.6969 | 31.2543 | 304.52 |  |  | 0.9898
| 512 | 128 | 1023 | 118.0907 | 49.0406 | 562.5235 |  |  |  | 512 | 128 | 1023 | 189.6804 | 82.7533 | 718.9843 |  |  |  | 506 | 161 | 946 | 117.064 | 50.2413 | 534.9514 |  |  | 0.8745
| 512 | 256 | 0 | 12.7426 | 9.071 | 1.0793 |  |  |  | 512 | 256 | 0 | 62.3954 | 39.3185 | 3.602 |  |  |  | 476 | 275 | 100 | 14.9912 | 11.5022 | 1.7425 |  |  | 3.467
| 512 | 256 | 128 | 12.9633 | 9.1593 | 2.2417 |  |  |  | 512 | 256 | 128 | 65.3688 | 41.1978 | 10.3461 |  |  |  | 476 | 275 | 140 | 15.8555 | 11.9428 | 5.2027 |  |  | 2.3953
| 512 | 256 | 256 | 13.8721 | 9.5228 | 7.0271 |  |  |  | 512 | 256 | 256 | 68.9253 | 42.4879 | 29.8772 |  |  |  | 477 | 275 | 247 | 17.6223 | 12.6813 | 10.5399 |  |  | 2.2791
| 512 | 256 | 384 | 16.0326 | 10.387 | 18.4043 |  |  |  | 512 | 256 | 384 | 75.7864 | 44.9122 | 68.6819 |  |  |  | 479 | 274 | 360 | 19.8393 | 13.4356 | 23.9993 |  |  | 2.084
| 512 | 256 | 512 | 20.4155 | 12.1402 | 41.4845 |  |  |  | 512 | 256 | 512 | 86.7122 | 48.826 | 128.8136 |  |  |  | 483 | 274 | 477 | 24.5132 | 15.1083 | 49.5039 |  |  | 1.85
| 512 | 256 | 640 | 28.7224 | 15.463 | 85.228 |  |  |  | 512 | 256 | 640 | 102.2192 | 54.4278 | 215.7079 |  |  |  | 487 | 273 | 594 | 33.0419 | 18.4426 | 94.8506 |  |  | 1.6465
| 512 | 256 | 768 | 43.9352 | 21.5481 | 165.3372 |  |  |  | 512 | 256 | 768 | 122.7339 | 61.9118 | 332.7542 |  |  |  | 494 | 272 | 712 | 47.6138 | 24.146 | 168.2222 |  |  | 1.4156
| 512 | 256 | 896 | 71.2825 | 32.487 | 309.3463 |  |  |  | 512 | 256 | 896 | 152.3867 | 73.7408 | 496.738 |  |  |  | 502 | 270 | 830 | 74.3325 | 34.7898 | 306.5436 |  |  | 1.1157
| 512 | 256 | 1023 | 119.4467 | 51.7527 | 562.9755 |  |  |  | 512 | 256 | 1023 | 194.3779 | 94.5112 | 720.7711 |  |  |  | 511 | 268 | 947 | 118.5906 | 53.6168 | 536.8394 |  |  | 1.0408
| 512 | 384 | 0 | 15.9665 | 15.5189 | 2.1539 |  |  |  | 512 | 384 | 0 | 71.1069 | 61.3123 | 6.4023 |  |  |  | 487 | 390 | 124 | 19.2278 | 19.4959 | 2.9828 |  |  | 3.1225
| 512 | 384 | 128 | 16.1873 | 15.6072 | 3.3163 |  |  |  | 512 | 384 | 128 | 73.868 | 63.2939 | 13.1954 |  |  |  | 487 | 390 | 157 | 19.963 | 19.9128 | 6.6037 |  |  | 2.8413
| 512 | 384 | 256 | 17.096 | 15.9707 | 8.1018 |  |  |  | 512 | 384 | 256 | 77.7577 | 64.9754 | 32.8997 |  |  |  | 488 | 390 | 254 | 21.1783 | 20.4156 | 12.2776 |  |  | 2.7603
| 512 | 384 | 384 | 19.2566 | 16.8349 | 19.479 |  |  |  | 512 | 384 | 384 | 84.8315 | 67.5513 | 71.9736 |  |  |  | 490 | 390 | 365 | 23.6198 | 21.3168 | 25.6421 |  |  | 2.5648
| 512 | 384 | 512 | 23.6395 | 18.5881 | 42.5591 |  |  |  | 512 | 384 | 512 | 95.4344 | 71.2987 | 131.7852 |  |  |  | 493 | 390 | 480 | 28.5229 | 23.1449 | 50.0758 |  |  | 2.3386
| 512 | 384 | 640 | 31.9464 | 21.9109 | 86.3026 |  |  |  | 512 | 384 | 640 | 110.8474 | 76.832 | 218.3046 |  |  |  | 498 | 389 | 596 | 37.0925 | 26.512 | 96.2302 |  |  | 2.1919
| 512 | 384 | 768 | 47.1591 | 27.996 | 166.4119 |  |  |  | 512 | 384 | 768 | 131.107 | 84.2345 | 334.7784 |  |  |  | 504 | 389 | 713 | 51.6169 | 32.1265 | 170.1822 |  |  | 1.947
| 512 | 384 | 896 | 74.5065 | 38.9349 | 310.421 |  |  |  | 512 | 384 | 896 | 161.0093 | 96.4683 | 498.5812 |  |  |  | 512 | 388 | 831 | 78.2001 | 42.7104 | 306.6391 |  |  | 1.6218
| 512 | 384 | 1023 | 122.6707 | 58.2006 | 564.0502 |  |  |  | 512 | 384 | 1023 | 201.4719 | 116.8291 | 716.3099 |  |  |  | 521 | 387 | 948 | 122.6219 | 61.7965 | 534.283 |  |  | 1.6344
| 512 | 512 | 0 | 22.5067 | 28.5993 | 4.334 |  |  |  | 512 | 512 | 0 | 84.91 | 97.2266 | 10.9079 |  |  |  | 504 | 512 | 154 | 26.3035 | 33.4432 | 6.5601 |  |  | 2.1
| 512 | 512 | 128 | 22.7274 | 28.6876 | 5.4964 |  |  |  | 512 | 512 | 128 | 88.3784 | 100.2713 | 17.9278 |  |  |  | 504 | 512 | 179 | 27.0702 | 33.8477 | 8.845 |  |  | 2.3324
| 512 | 512 | 256 | 23.6362 | 29.0511 | 10.2818 |  |  |  | 512 | 512 | 256 | 92.1389 | 101.887 | 37.7084 |  |  |  | 505 | 512 | 266 | 28.2359 | 34.6075 | 14.9831 |  |  | 2.4748
| 512 | 512 | 384 | 25.7967 | 29.9153 | 21.659 |  |  |  | 512 | 512 | 384 | 98.8279 | 104.1804 | 76.526 |  |  |  | 507 | 512 | 371 | 31.1806 | 35.7414 | 27.9366 |  |  | 2.3747
| 512 | 512 | 640 | 38.4866 | 34.9912 | 88.4827 |  |  |  | 512 | 512 | 640 | 125.4592 | 114.1297 | 223.6149 |  |  |  | 514 | 511 | 599 | 44.8445 | 41.3141 | 97.2395 |  |  | 2.5221
| 512 | 512 | 768 | 53.6993 | 41.0763 | 168.5919 |  |  |  | 512 | 512 | 768 | 146.1467 | 121.4873 | 341.1392 |  |  |  | 520 | 511 | 716 | 59.2303 | 47.1152 | 171.3092 |  |  | 2.5369
| 512 | 512 | 896 | 81.0466 | 52.0152 | 312.601 |  |  |  | 512 | 512 | 896 | 175.5377 | 133.7573 | 503.2908 |  |  |  | 528 | 510 | 833 | 86.0261 | 57.5359 | 314.8409 |  |  | 1.9718
| 512 | 512 | 1023 | 129.2108 | 71.2809 | 566.2302 |  |  |  | 512 | 512 | 1023 | 218.3566 | 155.9546 | 728.6241 |  |  |  | 536 | 510 | 950 | 130.698 | 77.2304 | 545.0549 |  |  | 2.2543
| 512 | 640 | 0 | 34.9022 | 53.3903 | 8.4658 |  |  |  | 512 | 640 | 0 | 106.3473 | 151.0121 | 17.4634 |  |  |  | 528 | 635 | 186 | 39.1331 | 59.4845 | 11.3899 |  |  | 2.0259
| 512 | 640 | 128 | 35.123 | 53.4786 | 9.6282 |  |  |  | 512 | 640 | 128 | 109.2781 | 153.6059 | 24.5019 |  |  |  | 528 | 635 | 206 | 39.9227 | 59.8784 | 13.5505 |  |  | 2.162
| 512 | 640 | 256 | 36.0317 | 53.8421 | 14.4137 |  |  |  | 512 | 640 | 256 | 112.2354 | 154.0091 | 44.0609 |  |  |  | 529 | 635 | 282 | 40.9919 | 60.3221 | 20.351 |  |  | 2.366
| 512 | 640 | 384 | 38.1923 | 54.7063 | 25.7909 |  |  |  | 512 | 640 | 384 | 119.4679 | 156.9214 | 83.2199 |  |  |  | 530 | 635 | 381 | 43.8379 | 61.8785 | 32.8852 |  |  | 2.3528
| 512 | 640 | 512 | 42.5752 | 56.4595 | 48.871 |  |  |  | 512 | 640 | 512 | 131.084 | 161.9236 | 144.0315 |  |  |  | 533 | 635 | 491 | 49.058 | 63.9179 | 57.6314 |  |  | 2.3345
| 512 | 640 | 640 | 50.8821 | 59.7823 | 92.6145 |  |  |  | 512 | 640 | 640 | 146.259 | 167.2776 | 230.3467 |  |  |  | 537 | 635 | 604 | 57.5823 | 67.4569 | 105.3945 |  |  | 2.3427
| 512 | 640 | 768 | 66.0948 | 65.8674 | 172.7238 |  |  |  | 512 | 640 | 768 | 167.9291 | 175.6728 | 350.1758 |  |  |  | 543 | 635 | 719 | 72.8759 | 73.4475 | 183.0043 |  |  | 2.3102
| 512 | 640 | 896 | 93.4422 | 76.8063 | 316.7329 |  |  |  | 512 | 640 | 896 | 196.9948 | 187.5666 | 511.561 |  |  |  | 550 | 634 | 836 | 99.0039 | 83.6507 | 320.3004 |  |  | 2.0631
| 512 | 640 | 1023 | 141.6064 | 96.072 | 570.3621 |  |  |  | 512 | 640 | 1023 | 238.6769 | 208.8302 | 732.6835 |  |  |  | 558 | 634 | 952 | 143.4148 | 103.5183 | 547.8971 |  |  | 2.4537
| 512 | 768 | 0 | 57.6027 | 98.7912 | 16.0326 |  |  |  | 512 | 768 | 0 | 134.504 | 223.0693 | 25.8678 |  |  |  | 557 | 760 | 219 | 61.9123 | 105.7427 | 19.3776 |  |  | 1.6042
| 512 | 768 | 128 | 57.8234 | 98.8795 | 17.195 |  |  |  | 512 | 768 | 128 | 138.2585 | 226.8332 | 33.1276 |  |  |  | 557 | 760 | 235 | 62.5615 | 106.0155 | 22.8654 |  |  | 1.8799
| 512 | 768 | 256 | 58.7322 | 99.243 | 21.9805 |  |  |  | 512 | 768 | 256 | 142.1512 | 228.471 | 53.2913 |  |  |  | 558 | 760 | 301 | 63.9643 | 106.6335 | 30.1047 |  |  | 2.1343
| 512 | 768 | 384 | 60.8927 | 100.1072 | 33.3577 |  |  |  | 512 | 768 | 384 | 148.0143 | 229.0329 | 92.0312 |  |  |  | 560 | 760 | 394 | 66.6718 | 107.7654 | 42.4721 |  |  | 1.9955
| 512 | 768 | 512 | 65.2756 | 101.8604 | 56.4378 |  |  |  | 512 | 768 | 512 | 159.337 | 233.57 | 152.4859 |  |  |  | 562 | 760 | 500 | 71.1581 | 109.4925 | 67.2282 |  |  | 1.8892
| 512 | 768 | 640 | 73.5825 | 105.1831 | 100.1813 |  |  |  | 512 | 768 | 640 | 174.6996 | 239.255 | 238.841 |  |  |  | 566 | 760 | 610 | 80.0267 | 112.9052 | 113.8975 |  |  | 1.8544
| 512 | 768 | 768 | 88.7952 | 111.2682 | 180.2906 |  |  |  | 512 | 768 | 768 | 196.2914 | 248.2133 | 358.2581 |  |  |  | 571 | 759 | 724 | 95.0681 | 118.8888 | 191.2577 |  |  | 1.4935
| 512 | 768 | 896 | 116.1426 | 122.2071 | 324.2997 |  |  |  | 512 | 768 | 896 | 223.8147 | 258.0912 | 515.4118 |  |  |  | 578 | 759 | 840 | 121.3316 | 129.7914 | 323.3006 |  |  | 1.7318
| 512 | 768 | 1023 | 164.3068 | 141.4728 | 577.9289 |  |  |  | 512 | 768 | 1023 | 265.8002 | 280.1549 | 736.3309 |  |  |  | 585 | 759 | 955 | 165.6864 | 149.6051 | 552.4623 |  |  | 2.22
| 512 | 896 | 0 | 98.4103 | 180.4064 | 29.6352 |  |  |  | 512 | 896 | 0 | 176.7101 | 327.7135 | 36.9998 |  |  |  | 592 | 885 | 253 | 101.4618 | 184.9215 | 34.3606 |  |  | 0.838
| 512 | 896 | 128 | 98.631 | 180.4947 | 30.7976 |  |  |  | 512 | 896 | 128 | 180.1658 | 330.4787 | 44.3586 |  |  |  | 592 | 885 | 266 | 102.1355 | 185.2209 | 37.0083 |  |  | 1.0178
| 512 | 896 | 256 | 99.5398 | 180.8582 | 35.583 |  |  |  | 512 | 896 | 256 | 182.1131 | 328.6902 | 64.1588 |  |  |  | 593 | 885 | 323 | 103.1952 | 185.6865 | 44.194 |  |  | 1.3063
| 512 | 896 | 384 | 101.7003 | 181.7224 | 46.9602 |  |  |  | 512 | 896 | 384 | 191.4406 | 335.3777 | 104.9587 |  |  |  | 594 | 885 | 409 | 105.885 | 186.7783 | 57.769 |  |  | 1.408
| 512 | 896 | 512 | 106.0832 | 183.4756 | 70.0404 |  |  |  | 512 | 896 | 512 | 200.9661 | 336.7763 | 164.6191 |  |  |  | 597 | 885 | 510 | 111.3679 | 188.9677 | 83.5071 |  |  | 1.4258
| 512 | 896 | 640 | 114.3901 | 186.7984 | 113.7839 |  |  |  | 512 | 896 | 640 | 215.9426 | 341.5539 | 250.7461 |  |  |  | 600 | 885 | 618 | 119.1765 | 192.287 | 128.2984 |  |  | 1.3125
| 512 | 896 | 768 | 129.6029 | 192.8835 | 193.8931 |  |  |  | 512 | 896 | 768 | 236.9982 | 349.4806 | 368.8116 |  |  |  | 605 | 885 | 731 | 134.7037 | 198.7578 | 210.1615 |  |  | 1.2729
| 512 | 896 | 896 | 156.9502 | 203.8224 | 337.9022 |  |  |  | 512 | 896 | 896 | 265.6528 | 361.0544 | 527.9505 |  |  |  | 611 | 884 | 845 | 162.069 | 210.4699 | 345.9663 |  |  | 0.78
| 512 | 896 | 1023 | 205.1144 | 223.0881 | 591.5314 |  |  |  | 512 | 896 | 1023 | 310.1947 | 386.0511 | 755.2248 |  |  |  | 618 | 884 | 959 | 206.3467 | 230.0162 | 568.9462 |  |  | 2.1374
| 512 | 1023 | 0 | 170.2808 | 324.1474 | 53.592 |  |  |  | 512 | 1023 | 0 | 239.4963 | 470.244 | 48.0698 |  |  |  | 631 | 1010 | 287 | 169.7286 | 318.9173 | 59.4117 |  |  | 0.8483
| 512 | 1023 | 128 | 170.5015 | 324.2357 | 54.7544 |  |  |  | 512 | 1023 | 128 | 242.1651 | 471.5646 | 56.2807 |  |  |  | 631 | 1010 | 298 | 170.2457 | 319.1316 | 62.0993 |  |  | 0.9762
| 512 | 1023 | 256 | 171.4103 | 324.5992 | 59.5398 |  |  |  | 512 | 1023 | 256 | 246.2725 | 472.9608 | 78.8536 |  |  |  | 632 | 1010 | 348 | 171.6536 | 319.7681 | 68.4858 |  |  | 1.0823
| 512 | 1023 | 384 | 173.5708 | 325.4634 | 70.9171 |  |  |  | 512 | 1023 | 384 | 253.8107 | 475.4813 | 120.985 |  |  |  | 633 | 1010 | 427 | 174.1368 | 320.5552 | 82.4046 |  |  | 1.2538
| 512 | 1023 | 512 | 177.9537 | 327.2166 | 93.9972 |  |  |  | 512 | 1023 | 512 | 264.8899 | 479.1769 | 183.7428 |  |  |  | 635 | 1010 | 523 | 179.4181 | 322.6213 | 107.9964 |  |  | 1.3425
| 512 | 1023 | 640 | 186.2606 | 330.5393 | 137.7407 |  |  |  | 512 | 1023 | 640 | 280.0655 | 483.9742 | 271.7425 |  |  |  | 638 | 1009 | 628 | 189.5361 | 327.6326 | 154.898 |  |  | 1.3793
| 512 | 1023 | 768 | 201.4734 | 336.6244 | 217.8499 |  |  |  | 512 | 1023 | 768 | 301.3867 | 491.2538 | 391.1944 |  |  |  | 643 | 1009 | 738 | 204.6552 | 334.0113 | 234.5017 |  |  | 1.292
| 512 | 1023 | 896 | 228.8207 | 347.5634 | 361.8591 |  |  |  | 512 | 1023 | 896 | 328.375 | 500.914 | 547.4205 |  |  |  | 648 | 1009 | 851 | 232.4858 | 346.2198 | 380.8544 |  |  | 1.487
| 512 | 1023 | 1023 | 276.9849 | 366.829 | 615.4883 |  |  |  | 512 | 1023 | 1023 | 368.1724 | 520.2092 | 761.1169 |  |  |  | 655 | 1009 | 965 | 274.4222 | 364.1056 | 592.454 |  |  | 1.3273
| 640 | 0 | 128 | 23.2486 | 11.9596 | 2.2401 |  |  |  | 640 | 0 | 128 | 99.0231 | 45.3803 | 8.9455 |  |  |  | 587 | 179 | 141 | 26.4695 | 13.8676 | 4.8272 |  |  | 2.4878
| 640 | 0 | 256 | 24.1574 | 12.3231 | 7.0255 |  |  |  | 640 | 0 | 256 | 103.0361 | 46.8636 | 27.7869 |  |  |  | 588 | 179 | 247 | 27.9461 | 14.4334 | 10.5359 |  |  | 2.4892
| 640 | 0 | 384 | 26.3179 | 13.1873 | 18.4028 |  |  |  | 640 | 0 | 384 | 110.0399 | 49.2655 | 65.967 |  |  |  | 589 | 178 | 360 | 30.1462 | 15.1754 | 24.0424 |  |  | 1.9803
| 640 | 0 | 512 | 30.7008 | 14.9405 | 41.4829 |  |  |  | 640 | 0 | 512 | 120.535 | 52.8896 | 125.0608 |  |  |  | 592 | 177 | 477 | 35.2418 | 17.0247 | 48.3335 |  |  | 1.4934
| 640 | 0 | 640 | 39.0077 | 18.2632 | 85.2264 |  |  |  | 640 | 0 | 640 | 135.8692 | 58.2985 | 211.2204 |  |  |  | 595 | 175 | 594 | 43.9056 | 20.4698 | 93.4766 |  |  | 1.3337
| 640 | 0 | 768 | 54.2205 | 24.3483 | 165.3356 |  |  |  | 640 | 0 | 768 | 157.094 | 66.1425 | 330.5781 |  |  |  | 600 | 173 | 712 | 58.3665 | 26.1173 | 167.2519 |  |  | 1.2425
| 640 | 0 | 896 | 81.5678 | 35.2873 | 309.3447 |  |  |  | 640 | 0 | 896 | 184.6697 | 76.7826 | 488.6985 |  |  |  | 606 | 170 | 830 | 84.6989 | 36.4902 | 306.0004 |  |  | 0.9507
| 640 | 0 | 1023 | 129.732 | 54.553 | 562.9739 |  |  |  | 640 | 0 | 1023 | 229.1364 | 97.9406 | 719.2653 |  |  |  | 613 | 166 | 947 | 129.5839 | 55.5152 | 533.0103 |  |  | 0.9826
| 640 | 128 | 0 | 23.3573 | 12.5301 | 1.1875 |  |  |  | 640 | 128 | 0 | 99.4185 | 48.0632 | 3.1926 |  |  |  | 588 | 203 | 103 | 26.1247 | 14.7674 | 1.7866 |  |  | 2.0707
| 640 | 128 | 128 | 23.578 | 12.6184 | 2.3499 |  |  |  | 640 | 128 | 128 | 102.2398 | 49.3718 | 9.8942 |  |  |  | 588 | 203 | 142 | 27.0559 | 15.1812 | 5.2642 |  |  | 2.3675
| 640 | 128 | 256 | 24.4868 | 12.9819 | 7.1353 |  |  |  | 640 | 128 | 256 | 105.246 | 50.3467 | 29.2726 |  |  |  | 589 | 202 | 248 | 28.5951 | 15.7892 | 11.195 |  |  | 2.5104
| 640 | 128 | 384 | 26.6473 | 13.8461 | 18.5125 |  |  |  | 640 | 128 | 384 | 112.6432 | 52.9273 | 68.3729 |  |  |  | 590 | 202 | 361 | 31.1955 | 16.7307 | 23.8479 |  |  | 1.8444
| 640 | 128 | 512 | 31.0302 | 15.5993 | 41.5927 |  |  |  | 640 | 128 | 512 | 123.0823 | 56.5546 | 127.9126 |  |  |  | 592 | 201 | 477 | 36.0607 | 18.7241 | 49.3903 |  |  | 1.7416
| 640 | 128 | 640 | 39.3371 | 18.922 | 85.3362 |  |  |  | 640 | 128 | 640 | 138.9826 | 62.3326 | 215.3369 |  |  |  | 596 | 200 | 594 | 44.5419 | 21.7381 | 94.5817 |  |  | 1.468
| 640 | 128 | 768 | 54.5498 | 25.0071 | 165.4454 |  |  |  | 640 | 128 | 768 | 159.4905 | 69.8332 | 332.9926 |  |  |  | 601 | 198 | 712 | 59.0214 | 27.2983 | 168.5204 |  |  | 1.3034
| 640 | 128 | 896 | 81.8972 | 35.946 | 309.4545 |  |  |  | 640 | 128 | 896 | 188.2418 | 80.9845 | 493.5822 |  |  |  | 607 | 195 | 830 | 85.0523 | 37.652 | 305.5119 |  |  | 0.9935
| 640 | 128 | 1023 | 130.0614 | 55.2117 | 563.0837 |  |  |  | 640 | 128 | 1023 | 230.7242 | 101.5593 | 716.4256 |  |  |  | 614 | 192 | 947 | 130.1128 | 56.9315 | 533.1584 |  |  | 1.0941
| 640 | 256 | 0 | 24.7133 | 15.2422 | 1.6395 |  |  |  | 640 | 256 | 0 | 102.9721 | 58.0504 | 4.4913 |  |  |  | 592 | 290 | 115 | 28.5135 | 18.4179 | 2.4199 |  |  | 2.4079
| 640 | 256 | 128 | 24.934 | 15.3305 | 2.8019 |  |  |  | 640 | 256 | 128 | 105.4644 | 59.5416 | 11.2175 |  |  |  | 592 | 290 | 150 | 28.7783 | 18.5552 | 5.4523 |  |  | 2.0641
| 640 | 256 | 256 | 25.8428 | 15.694 | 7.5873 |  |  |  | 640 | 256 | 256 | 109.1009 | 60.8938 | 30.7662 |  |  |  | 592 | 290 | 251 | 30.4931 | 19.2536 | 11.6383 |  |  | 2.3988
| 640 | 256 | 384 | 28.0033 | 16.5582 | 18.9646 |  |  |  | 640 | 256 | 384 | 116.7385 | 63.7126 | 69.9642 |  |  |  | 594 | 290 | 363 | 32.9391 | 20.1485 | 24.8713 |  |  | 2.0735
| 640 | 256 | 512 | 32.3862 | 18.3113 | 42.0447 |  |  |  | 640 | 256 | 512 | 126.8058 | 67.2011 | 129.129 |  |  |  | 596 | 289 | 478 | 37.8459 | 22.2907 | 49.243 |  |  | 2.0088
| 640 | 256 | 640 | 40.6931 | 21.6341 | 85.7882 |  |  |  | 640 | 256 | 640 | 142.1737 | 72.7427 | 215.1814 |  |  |  | 600 | 288 | 595 | 46.3405 | 25.3579 | 94.4839 |  |  | 1.7662
| 640 | 256 | 768 | 55.9059 | 27.7192 | 165.8974 |  |  |  | 640 | 256 | 768 | 164.2216 | 81.1566 | 335.6885 |  |  |  | 604 | 287 | 713 | 61.01 | 31.0046 | 168.3795 |  |  | 1.6692
| 640 | 256 | 896 | 83.2532 | 38.6581 | 309.9065 |  |  |  | 640 | 256 | 896 | 193.4415 | 92.652 | 497.6099 |  |  |  | 610 | 286 | 830 | 86.9725 | 41.2808 | 307.775 |  |  | 1.1745
| 640 | 256 | 1023 | 131.4174 | 57.9238 | 563.5358 |  |  |  | 640 | 256 | 1023 | 236.2892 | 113.799 | 721.1204 |  |  |  | 617 | 284 | 947 | 132.2279 | 60.7806 | 533.9718 |  |  | 1.3729
| 640 | 384 | 0 | 27.9372 | 21.6901 | 2.7141 |  |  |  | 640 | 384 | 0 | 112.2327 | 80.3954 | 7.3242 |  |  |  | 599 | 400 | 136 | 32.0215 | 26.034 | 4.1092 |  |  | 2.6289
| 640 | 384 | 128 | 28.158 | 21.7783 | 3.8765 |  |  |  | 640 | 384 | 128 | 115.159 | 82.5833 | 14.2458 |  |  |  | 600 | 400 | 165 | 32.7637 | 26.4209 | 7.2019 |  |  | 2.4861
| 640 | 384 | 256 | 29.0667 | 22.1419 | 8.662 |  |  |  | 640 | 384 | 256 | 118.516 | 83.7517 | 33.9757 |  |  |  | 600 | 400 | 259 | 34.4355 | 27.1294 | 12.9268 |  |  | 2.4214
| 640 | 384 | 384 | 31.2273 | 23.0061 | 20.0392 |  |  |  | 640 | 384 | 384 | 125.9571 | 86.5559 | 73.3224 |  |  |  | 602 | 399 | 367 | 36.7843 | 28.0003 | 26.5142 |  |  | 2.3719
| 640 | 384 | 512 | 35.6102 | 24.7592 | 43.1193 |  |  |  | 640 | 384 | 512 | 136.7095 | 90.4269 | 133.4713 |  |  |  | 604 | 399 | 481 | 41.6749 | 29.9897 | 51.2801 |  |  | 2.2961
| 640 | 384 | 640 | 43.9171 | 28.082 | 86.8628 |  |  |  | 640 | 384 | 640 | 152.4133 | 96.2323 | 220.6438 |  |  |  | 607 | 399 | 597 | 50.3281 | 33.1743 | 96.6559 |  |  | 2.1218
| 640 | 384 | 768 | 59.1298 | 34.1671 | 166.9721 |  |  |  | 640 | 384 | 768 | 173.7975 | 104.2642 | 339.9716 |  |  |  | 612 | 398 | 714 | 64.8513 | 38.8302 | 169.7745 |  |  | 2.0806
| 640 | 384 | 896 | 86.4772 | 45.106 | 310.9812 |  |  |  | 640 | 384 | 896 | 202.6145 | 115.7542 | 501.0915 |  |  |  | 618 | 397 | 832 | 91.3193 | 49.4619 | 307.8842 |  |  | 1.7526
| 640 | 384 | 1023 | 134.6414 | 64.3717 | 564.6104 |  |  |  | 640 | 384 | 1023 | 244.9247 | 137.1082 | 722.2328 |  |  |  | 625 | 396 | 948 | 135.9992 | 68.534 | 542.3004 |  |  | 1.6224
| 640 | 512 | 0 | 34.4774 | 34.7704 | 4.8942 |  |  |  | 640 | 512 | 0 | 125.9682 | 116.469 | 11.8558 |  |  |  | 612 | 518 | 163 | 39.5558 | 40.833 | 7.2342 |  |  | 2.536
| 640 | 512 | 128 | 34.6982 | 34.8587 | 6.0566 |  |  |  | 640 | 512 | 128 | 129.7301 | 119.7507 | 18.9947 |  |  |  | 612 | 518 | 186 | 40.4244 | 41.2299 | 9.9031 |  |  | 2.6135
| 640 | 512 | 256 | 35.6069 | 35.2222 | 10.842 |  |  |  | 640 | 512 | 256 | 132.4208 | 120.1942 | 38.6027 |  |  |  | 613 | 518 | 270 | 41.4036 | 41.6411 | 15.6835 |  |  | 2.5803
| 640 | 512 | 384 | 37.7675 | 36.0864 | 22.2193 |  |  |  | 640 | 512 | 384 | 139.5562 | 122.8737 | 77.689 |  |  |  | 614 | 518 | 374 | 44.0229 | 42.6523 | 28.9878 |  |  | 2.5189
| 640 | 512 | 512 | 42.1504 | 37.8396 | 45.2994 |  |  |  | 640 | 512 | 512 | 150.8955 | 127.3671 | 138.1184 |  |  |  | 617 | 518 | 486 | 49.1233 | 44.605 | 54.0459 |  |  | 2.4341
| 640 | 512 | 640 | 50.4573 | 41.1623 | 89.0429 |  |  |  | 640 | 512 | 640 | 166.1271 | 132.831 | 224.3579 |  |  |  | 620 | 518 | 600 | 56.999 | 47.6011 | 99.7544 |  |  | 2.3139
| 640 | 512 | 768 | 65.67 | 47.2474 | 169.1521 |  |  |  | 640 | 512 | 768 | 186.889 | 140.4756 | 342.0212 |  |  |  | 624 | 517 | 717 | 71.3644 | 53.0726 | 173.0718 |  |  | 2.2473
| 640 | 512 | 896 | 93.0174 | 58.1864 | 313.1613 |  |  |  | 640 | 512 | 896 | 217.4068 | 153.3646 | 506.3359 |  |  |  | 630 | 517 | 834 | 99.0151 | 64.4588 | 313.1901 |  |  | 2.1902
| 640 | 512 | 1023 | 141.1816 | 77.4521 | 566.7905 |  |  |  | 640 | 512 | 1023 | 260.8159 | 175.7323 | 730.3318 |  |  |  | 637 | 516 | 950 | 143.6031 | 84.0738 | 545.7438 |  |  | 2.2972
| 640 | 640 | 0 | 46.873 | 59.5615 | 9.026 |  |  |  | 640 | 640 | 0 | 146.7024 | 169.2396 | 18.297 |  |  |  | 630 | 640 | 193 | 52.3758 | 66.7049 | 12.2273 |  |  | 2.2762
| 640 | 640 | 128 | 47.0937 | 59.6498 | 10.1884 |  |  |  | 640 | 640 | 128 | 150.2057 | 172.2203 | 25.445 |  |  |  | 630 | 640 | 211 | 52.9668 | 66.9636 | 14.3912 |  |  | 2.3705
| 640 | 640 | 256 | 48.0024 | 60.0133 | 14.9739 |  |  |  | 640 | 640 | 256 | 154.0111 | 173.754 | 45.5086 |  |  |  | 631 | 640 | 285 | 53.8764 | 67.3377 | 20.7277 |  |  | 2.475
| 640 | 640 | 384 | 50.163 | 60.8775 | 26.3511 |  |  |  | 640 | 640 | 384 | 161.8137 | 177.443 | 85.3754 |  |  |  | 632 | 640 | 383 | 56.9422 | 68.6029 | 36.1521 |  |  | 2.7806
| 640 | 640 | 512 | 54.5459 | 62.6306 | 49.4312 |  |  |  | 640 | 640 | 512 | 172.6207 | 181.3651 | 145.8601 |  |  |  | 634 | 640 | 492 | 61.891 | 70.5433 | 58.4758 |  |  | 2.3886
| 640 | 640 | 768 | 78.0655 | 72.0385 | 173.284 |  |  |  | 640 | 640 | 768 | 207.7151 | 193.5075 | 349.0476 |  |  |  | 642 | 639 | 720 | 85.9638 | 80.0048 | 184.4987 |  |  | 2.331
| 640 | 640 | 896 | 105.4129 | 82.9774 | 317.2931 |  |  |  | 640 | 640 | 896 | 236.8187 | 205.3649 | 509.5285 |  |  |  | 647 | 639 | 837 | 112.0525 | 90.5585 | 321.32 |  |  | 2.1809
| 640 | 640 | 1023 | 153.5771 | 102.2431 | 570.9223 |  |  |  | 640 | 640 | 1023 | 278.9151 | 227.1328 | 728.4126 |  |  |  | 654 | 638 | 953 | 156.5083 | 110.407 | 549.4731 |  |  | 2.3966
| 640 | 768 | 0 | 69.5734 | 104.9623 | 16.5929 |  |  |  | 640 | 768 | 0 | 175.6959 | 242.3042 | 26.816 |  |  |  | 653 | 764 | 225 | 74.7239 | 112.0391 | 20.191 |  |  | 1.5263
| 640 | 768 | 128 | 69.7941 | 105.0506 | 17.7552 |  |  |  | 640 | 768 | 128 | 178.1512 | 244.0605 | 33.8549 |  |  |  | 653 | 764 | 240 | 75.4915 | 112.4112 | 23.9209 |  |  | 1.8499
| 640 | 768 | 256 | 70.7029 | 105.4141 | 22.5407 |  |  |  | 640 | 768 | 256 | 181.8995 | 245.5759 | 54.0195 |  |  |  | 654 | 764 | 304 | 76.7763 | 112.9235 | 30.8147 |  |  | 2.0476
| 640 | 768 | 384 | 72.8634 | 106.2783 | 33.9179 |  |  |  | 640 | 768 | 384 | 189.3883 | 248.6867 | 93.6576 |  |  |  | 655 | 763 | 396 | 78.9673 | 114.0813 | 44.868 |  |  | 2.2502
| 640 | 768 | 512 | 77.2463 | 108.0315 | 56.998 |  |  |  | 640 | 768 | 512 | 200.2422 | 252.5651 | 153.9514 |  |  |  | 657 | 763 | 501 | 84.4805 | 116.3012 | 67.661 |  |  | 1.8534
| 640 | 768 | 640 | 85.5532 | 111.3542 | 100.7416 |  |  |  | 640 | 768 | 640 | 216.5045 | 259.3999 | 241.4572 |  |  |  | 660 | 763 | 612 | 92.8734 | 119.8136 | 115.1911 |  |  | 1.9206
| 640 | 768 | 768 | 100.766 | 117.4393 | 180.8508 |  |  |  | 640 | 768 | 768 | 236.1936 | 265.6286 | 357.7899 |  |  |  | 664 | 763 | 725 | 108.6347 | 126.2685 | 193.0661 |  |  | 1.626
| 640 | 768 | 896 | 128.1133 | 128.3783 | 324.8599 |  |  |  | 640 | 768 | 896 | 265.4284 | 277.6796 | 518.2881 |  |  |  | 669 | 763 | 840 | 134.918 | 137.215 | 324.2227 |  |  | 1.842
| 640 | 768 | 1023 | 176.2775 | 147.644 | 578.4891 |  |  |  | 640 | 768 | 1023 | 309.8164 | 301.9328 | 742.9431 |  |  |  | 675 | 762 | 956 | 179.349 | 156.8815 | 555.2088 |  |  | 2.2028
| 640 | 896 | 0 | 110.381 | 186.5775 | 30.1954 |  |  |  | 640 | 896 | 0 | 216.5259 | 344.5677 | 37.6915 |  |  |  | 681 | 888 | 258 | 114.203 | 191.8618 | 35.5809 |  |  | 0.9321
| 640 | 896 | 128 | 110.6017 | 186.6658 | 31.3578 |  |  |  | 640 | 896 | 128 | 219.7307 | 346.9854 | 44.9888 |  |  |  | 681 | 888 | 270 | 114.8345 | 192.0799 | 40.043 |  |  | 1.3932
| 640 | 896 | 256 | 111.5105 | 187.0293 | 36.1432 |  |  |  | 640 | 896 | 256 | 223.3263 | 348.1682 | 65.4768 |  |  |  | 681 | 888 | 326 | 116.3319 | 192.7686 | 44.5576 |  |  | 1.2222
| 640 | 896 | 384 | 113.671 | 187.8936 | 47.5205 |  |  |  | 640 | 896 | 384 | 232.5232 | 353.9054 | 106.2419 |  |  |  | 683 | 888 | 411 | 118.6865 | 193.7278 | 59.2033 |  |  | 1.4994
| 640 | 896 | 512 | 118.0539 | 189.6467 | 70.6006 |  |  |  | 640 | 896 | 512 | 242.441 | 356.2489 | 166.4939 |  |  |  | 685 | 888 | 512 | 123.9781 | 196.2707 | 84.7951 |  |  | 1.5101
| 640 | 896 | 640 | 126.3608 | 192.9695 | 114.3441 |  |  |  | 640 | 896 | 640 | 257.0295 | 360.6102 | 252.4487 |  |  |  | 687 | 888 | 620 | 132.1828 | 199.3524 | 129.1793 |  |  | 1.3136
| 640 | 896 | 768 | 141.5736 | 199.0546 | 194.4533 |  |  |  | 640 | 896 | 768 | 278.1048 | 368.5235 | 370.5832 |  |  |  | 691 | 887 | 732 | 148.9458 | 206.4022 | 208.8193 |  |  | 1.0982
| 640 | 896 | 896 | 168.9209 | 209.9935 | 338.4624 |  |  |  | 640 | 896 | 896 | 306.4798 | 379.7246 | 529.1603 |  |  |  | 696 | 887 | 846 | 175.5809 | 217.2739 | 345.8437 |  |  | 0.8676
| 640 | 896 | 1023 | 217.0851 | 229.2592 | 592.0916 |  |  |  | 640 | 896 | 1023 | 348.6035 | 401.0901 | 747.7769 |  |  |  | 702 | 887 | 960 | 218.593 | 235.6959 | 569.286 |  |  | 1.5803
| 640 | 1023 | 0 | 182.2515 | 330.3185 | 54.1522 |  |  |  | 640 | 1023 | 0 | 277.7213 | 483.7249 | 48.3973 |  |  |  | 713 | 1012 | 291 | 182.9851 | 326.8294 | 60.0634 |  |  | 0.7497
| 640 | 1023 | 128 | 182.4722 | 330.4068 | 55.3146 |  |  |  | 640 | 1023 | 128 | 280.4979 | 485.0771 | 56.6232 |  |  |  | 713 | 1012 | 301 | 183.1871 | 326.9833 | 62.7792 |  |  | 0.8858
| 640 | 1023 | 256 | 183.381 | 330.7703 | 60.1001 |  |  |  | 640 | 1023 | 256 | 284.7215 | 486.7352 | 79.1326 |  |  |  | 713 | 1012 | 351 | 184.2923 | 327.3123 | 70.2513 |  |  | 1.1187
| 640 | 1023 | 384 | 185.5415 | 331.6345 | 71.4773 |  |  |  | 640 | 1023 | 384 | 292.388 | 489.5092 | 121.0911 |  |  |  | 715 | 1012 | 429 | 187.1638 | 328.4056 | 84.6963 |  |  | 1.3113
| 640 | 1023 | 512 | 189.9244 | 333.3877 | 94.5574 |  |  |  | 640 | 1023 | 512 | 304.9185 | 495.7368 | 184.3331 |  |  |  | 716 | 1012 | 525 | 192.3982 | 330.3828 | 108.7874 |  |  | 1.2708
| 640 | 1023 | 640 | 198.2313 | 336.7105 | 138.3009 |  |  |  | 640 | 1023 | 640 | 320.782 | 501.6356 | 272.8206 |  |  |  | 719 | 1012 | 629 | 201.486 | 334.519 | 158.3388 |  |  | 1.5346
| 640 | 1023 | 768 | 213.4441 | 342.7956 | 218.4102 |  |  |  | 640 | 1023 | 768 | 341.1154 | 507.7261 | 390.6716 |  |  |  | 723 | 1012 | 739 | 217.2363 | 341.3552 | 236.1915 |  |  | 1.2853
| 640 | 1023 | 896 | 240.7914 | 353.7345 | 362.4193 |  |  |  | 640 | 1023 | 896 | 371.339 | 522.2363 | 551.4313 |  |  |  | 727 | 1011 | 852 | 244.1534 | 351.6566 | 381.6035 |  |  | 1.576
| 640 | 1023 | 1023 | 288.9556 | 373.0002 | 616.0485 |  |  |  | 640 | 1023 | 1023 | 412.9198 | 542.8774 | 767.2742 |  |  |  | 733 | 1011 | 965 | 287.9206 | 370.3361 | 601.9061 |  |  | 0.6979
| 768 | 0 | 128 | 45.1711 | 23.261 | 3.266 |  |  |  | 768 | 0 | 128 | 153.9605 | 70.4982 | 10.0247 |  |  |  | 705 | 215 | 154 | 49.4567 | 25.4989 | 6.157 |  |  | 3.0197
| 768 | 0 | 256 | 46.0798 | 23.6245 | 8.0515 |  |  |  | 768 | 0 | 256 | 157.4291 | 71.6928 | 29.001 |  |  |  | 705 | 215 | 253 | 50.9169 | 26.3348 | 11.8474 |  |  | 2.5147
| 768 | 0 | 384 | 48.2404 | 24.4888 | 19.4287 |  |  |  | 768 | 0 | 384 | 164.2706 | 74.0406 | 67.3825 |  |  |  | 706 | 214 | 364 | 53.2963 | 27.1766 | 24.9256 |  |  | 2.0093
| 768 | 0 | 512 | 52.6233 | 26.2419 | 42.5088 |  |  |  | 768 | 0 | 512 | 174.8161 | 77.7185 | 126.8181 |  |  |  | 708 | 213 | 479 | 57.9051 | 28.7865 | 50.327 |  |  | 1.5909
| 768 | 0 | 640 | 60.9302 | 29.5647 | 86.2523 |  |  |  | 768 | 0 | 640 | 190.2547 | 83.1666 | 213.1792 |  |  |  | 711 | 212 | 595 | 66.7592 | 32.2631 | 95.7775 |  |  | 1.279
| 768 | 0 | 768 | 76.1429 | 35.6498 | 166.3616 |  |  |  | 768 | 0 | 768 | 211.3968 | 90.8991 | 332.2781 |  |  |  | 715 | 210 | 713 | 81.3148 | 37.8678 | 168.8657 |  |  | 1.1647
| 768 | 0 | 896 | 103.4902 | 46.5887 | 310.3707 |  |  |  | 768 | 0 | 896 | 240.252 | 102.146 | 494.1249 |  |  |  | 719 | 208 | 831 | 107.8064 | 48.6428 | 308.3401 |  |  | 1.0195
| 768 | 0 | 1023 | 151.6544 | 65.8544 | 563.9999 |  |  |  | 768 | 0 | 1023 | 283.3649 | 122.7027 | 720.3254 |  |  |  | 725 | 205 | 948 | 152.1548 | 67.4975 | 535.6125 |  |  | 1.0742
| 768 | 128 | 0 | 45.2797 | 23.8315 | 2.2134 |  |  |  | 768 | 128 | 0 | 153.9594 | 73.0118 | 4.0951 |  |  |  | 705 | 234 | 122 | 49.3181 | 26.6535 | 2.8168 |  |  | 1.4751
| 768 | 128 | 128 | 45.5004 | 23.9198 | 3.3758 |  |  |  | 768 | 128 | 128 | 156.449 | 74.1934 | 10.9105 |  |  |  | 705 | 234 | 155 | 50.0999 | 27.012 | 6.4768 |  |  | 2.6316
| 768 | 128 | 256 | 46.4092 | 24.2833 | 8.1613 |  |  |  | 768 | 128 | 256 | 159.9297 | 75.3842 | 30.7041 |  |  |  | 706 | 233 | 254 | 51.2646 | 27.4344 | 12.409 |  |  | 2.5474
| 768 | 128 | 384 | 48.5697 | 25.1475 | 19.5385 |  |  |  | 768 | 128 | 384 | 166.9097 | 77.8215 | 70.0026 |  |  |  | 707 | 233 | 364 | 53.8596 | 28.3916 | 25.3963 |  |  | 2.0176
| 768 | 128 | 512 | 52.9527 | 26.9007 | 42.6186 |  |  |  | 768 | 128 | 512 | 177.6644 | 81.6003 | 130.1702 |  |  |  | 709 | 232 | 479 | 59.3101 | 30.9321 | 49.9375 |  |  | 1.7309
| 768 | 128 | 640 | 61.2595 | 30.2234 | 86.3621 |  |  |  | 768 | 128 | 640 | 193.3031 | 87.1832 | 217.2772 |  |  |  | 712 | 231 | 596 | 67.976 | 34.0463 | 95.185 |  |  | 1.5572
| 768 | 128 | 768 | 76.4723 | 36.3085 | 166.4714 |  |  |  | 768 | 128 | 768 | 214.4758 | 94.9738 | 336.4273 |  |  |  | 715 | 230 | 713 | 82.0004 | 39.3995 | 169.6004 |  |  | 1.3491
| 768 | 128 | 896 | 103.8196 | 47.2475 | 310.4805 |  |  |  | 768 | 128 | 896 | 243.0748 | 106.1188 | 497.2568 |  |  |  | 720 | 228 | 831 | 108.4842 | 49.8836 | 309.4957 |  |  | 1.1192
| 768 | 128 | 1023 | 151.9838 | 66.5132 | 564.1097 |  |  |  | 768 | 128 | 1023 | 285.4858 | 126.6901 | 719.7536 |  |  |  | 725 | 225 | 948 | 152.6434 | 68.7032 | 535.8705 |  |  | 1.1704
| 768 | 256 | 0 | 46.6357 | 26.5436 | 2.6654 |  |  |  | 768 | 256 | 0 | 157.868 | 83.3507 | 5.4256 |  |  |  | 708 | 309 | 132 | 50.7384 | 30.0217 | 3.9251 |  |  | 1.6345
| 768 | 256 | 128 | 46.8565 | 26.6319 | 3.8278 |  |  |  | 768 | 256 | 128 | 160.4469 | 84.9681 | 12.345 |  |  |  | 708 | 309 | 162 | 51.471 | 30.334 | 7.0298 |  |  | 2.3993
| 768 | 256 | 256 | 47.7652 | 26.9954 | 8.6133 |  |  |  | 768 | 256 | 256 | 164.0941 | 86.3063 | 32.3185 |  |  |  | 709 | 309 | 257 | 52.6325 | 30.7763 | 13.0124 |  |  | 2.3625
| 768 | 256 | 384 | 49.9258 | 27.8596 | 19.9905 |  |  |  | 768 | 256 | 384 | 171.3745 | 88.8621 | 71.7196 |  |  |  | 710 | 309 | 366 | 55.699 | 31.9499 | 26.4054 |  |  | 2.169
| 768 | 256 | 512 | 54.3087 | 29.6128 | 43.0706 |  |  |  | 768 | 256 | 512 | 180.9363 | 92.0939 | 131.0815 |  |  |  | 712 | 308 | 481 | 60.6809 | 34.0756 | 51.1409 |  |  | 1.8595
| 768 | 256 | 640 | 62.6156 | 32.9355 | 86.8142 |  |  |  | 768 | 256 | 640 | 197.5051 | 98.2416 | 218.8985 |  |  |  | 714 | 308 | 597 | 69.4809 | 37.2793 | 96.7573 |  |  | 1.6787
| 768 | 256 | 768 | 77.8283 | 39.0206 | 166.9234 |  |  |  | 768 | 256 | 768 | 218.4979 | 106.0853 | 337.6599 |  |  |  | 718 | 307 | 714 | 83.8 | 42.9871 | 170.8353 |  |  | 1.5914
| 768 | 256 | 896 | 105.1757 | 49.9596 | 310.9325 |  |  |  | 768 | 256 | 896 | 247.1976 | 117.2461 | 497.9363 |  |  |  | 723 | 305 | 831 | 110.5167 | 53.6748 | 308.0274 |  |  | 1.4899
| 768 | 256 | 1023 | 153.3399 | 69.2252 | 564.5617 |  |  |  | 768 | 256 | 1023 | 290.5016 | 138.6871 | 722.2408 |  |  |  | 728 | 304 | 948 | 154.5488 | 72.685 | 542.3344 |  |  | 1.3631
| 768 | 384 | 0 | 49.8597 | 32.9915 | 3.7401 |  |  |  | 768 | 384 | 0 | 165.3723 | 104.7092 | 8.1845 |  |  |  | 714 | 412 | 150 | 55.2328 | 38.0208 | 5.9806 |  |  | 2.0426
| 768 | 384 | 128 | 50.0804 | 33.0798 | 4.9025 |  |  |  | 768 | 384 | 128 | 169.5125 | 107.71 | 15.3088 |  |  |  | 714 | 412 | 176 | 56.0975 | 38.4036 | 8.2699 |  |  | 2.3404
| 768 | 384 | 256 | 50.9892 | 33.4433 | 9.6879 |  |  |  | 768 | 384 | 256 | 173.2915 | 109.1607 | 35.3987 |  |  |  | 715 | 412 | 264 | 57.1166 | 38.817 | 14.345 |  |  | 2.3297
| 768 | 384 | 384 | 53.1497 | 34.3075 | 21.0652 |  |  |  | 768 | 384 | 384 | 180.3476 | 111.6765 | 74.9251 |  |  |  | 716 | 412 | 370 | 59.8592 | 39.8722 | 27.8188 |  |  | 2.3205
| 768 | 384 | 512 | 57.5326 | 36.0607 | 44.1453 |  |  |  | 768 | 384 | 512 | 190.075 | 114.9979 | 134.5618 |  |  |  | 718 | 411 | 483 | 64.1356 | 41.3585 | 53.5483 |  |  | 2.1212
| 768 | 384 | 640 | 65.8395 | 39.3834 | 87.8888 |  |  |  | 768 | 384 | 640 | 206.5195 | 121.1653 | 222.2706 |  |  |  | 720 | 411 | 599 | 73.5851 | 45.2438 | 97.5729 |  |  | 2.0916
| 768 | 384 | 768 | 81.0523 | 45.4685 | 167.998 |  |  |  | 768 | 384 | 768 | 227.8456 | 129.2574 | 341.4651 |  |  |  | 724 | 410 | 715 | 87.772 | 50.783 | 171.7354 |  |  | 2.0213
| 768 | 384 | 896 | 108.3996 | 56.4075 | 312.0071 |  |  |  | 768 | 384 | 896 | 256.4695 | 140.6404 | 501.9297 |  |  |  | 728 | 409 | 833 | 114.0531 | 61.0391 | 316.3731 |  |  | 1.5375
| 768 | 384 | 1023 | 156.5638 | 75.6731 | 565.6364 |  |  |  | 768 | 384 | 1023 | 299.9942 | 162.6024 | 725.8744 |  |  |  | 734 | 408 | 949 | 159.2818 | 80.697 | 541.759 |  |  | 1.8033
| 768 | 512 | 0 | 56.3999 | 46.0718 | 5.9202 |  |  |  | 768 | 512 | 0 | 179.6348 | 141.1776 | 12.7544 |  |  |  | 724 | 527 | 173 | 61.8888 | 51.6897 | 8.5141 |  |  | 1.9875
| 768 | 512 | 128 | 56.6206 | 46.1601 | 7.0825 |  |  |  | 768 | 512 | 128 | 183.8062 | 144.554 | 20.0003 |  |  |  | 724 | 527 | 195 | 62.791 | 52.7341 | 11.2781 |  |  | 2.4545
| 768 | 512 | 256 | 57.5294 | 46.5236 | 11.868 |  |  |  | 768 | 512 | 256 | 187.9057 | 146.4506 | 40.2932 |  |  |  | 725 | 527 | 275 | 63.7084 | 53.1045 | 17.3889 |  |  | 2.4647
| 768 | 512 | 384 | 59.6899 | 47.3879 | 23.2452 |  |  |  | 768 | 512 | 384 | 194.9202 | 148.8276 | 79.8997 |  |  |  | 726 | 526 | 377 | 66.9889 | 54.435 | 30.165 |  |  | 2.4239
| 768 | 512 | 512 | 64.0728 | 49.141 | 46.3253 |  |  |  | 768 | 512 | 512 | 205.8779 | 153.0085 | 140.5594 |  |  |  | 728 | 526 | 488 | 71.4559 | 56.0828 | 56.2529 |  |  | 2.3957
| 768 | 512 | 640 | 72.3797 | 52.4638 | 90.0689 |  |  |  | 768 | 512 | 640 | 219.8564 | 157.5778 | 225.8981 |  |  |  | 730 | 526 | 602 | 80.3204 | 59.7984 | 102.3892 |  |  | 2.3711
| 768 | 512 | 768 | 87.5925 | 58.5489 | 170.1781 |  |  |  | 768 | 512 | 768 | 240.5644 | 165.2774 | 343.5041 |  |  |  | 734 | 525 | 718 | 94.2266 | 65.3827 | 177.0204 |  |  | 2.3089
| 768 | 512 | 896 | 114.9398 | 69.4878 | 314.1872 |  |  |  | 768 | 512 | 896 | 269.6933 | 177.214 | 503.8778 |  |  |  | 738 | 525 | 835 | 121.6561 | 76.5858 | 316.2605 |  |  | 2.2765
| 768 | 512 | 1023 | 163.104 | 88.7535 | 567.8164 |  |  |  | 768 | 512 | 1023 | 314.6968 | 200.6664 | 730.1531 |  |  |  | 743 | 524 | 951 | 166.277 | 95.9725 | 545.222 |  |  | 2.2521
| 768 | 640 | 0 | 68.7954 | 70.8629 | 10.052 |  |  |  | 768 | 640 | 0 | 201.5528 | 195.3907 | 19.3205 |  |  |  | 738 | 646 | 201 | 74.6403 | 77.7272 | 13.4779 |  |  | 2.108
| 768 | 640 | 128 | 69.0161 | 70.9512 | 11.2144 |  |  |  | 768 | 640 | 128 | 204.3538 | 197.7819 | 26.5292 |  |  |  | 738 | 646 | 219 | 74.6151 | 77.7421 | 17.2499 |  |  | 2.4865
| 768 | 640 | 256 | 69.9249 | 71.3147 | 15.9998 |  |  |  | 768 | 640 | 256 | 208.7887 | 199.7775 | 47.0137 |  |  |  | 739 | 646 | 290 | 75.7446 | 78.6071 | 22.2921 |  |  | 2.5275
| 768 | 640 | 384 | 72.0854 | 72.1789 | 27.3771 |  |  |  | 768 | 640 | 384 | 214.2833 | 200.7503 | 86.105 |  |  |  | 740 | 646 | 387 | 78.9419 | 79.8877 | 37.7753 |  |  | 2.7247
| 768 | 640 | 512 | 76.4683 | 73.9321 | 50.4572 |  |  |  | 768 | 640 | 512 | 225.272 | 204.8184 | 146.387 |  |  |  | 741 | 646 | 494 | 83.3033 | 81.4688 | 61.8833 |  |  | 2.4594
| 768 | 640 | 640 | 84.7752 | 77.2548 | 94.2007 |  |  |  | 768 | 640 | 640 | 240.5462 | 210.3992 | 232.701 |  |  |  | 744 | 645 | 607 | 92.765 | 85.5988 | 106.9222 |  |  | 2.378
| 768 | 640 | 768 | 99.988 | 83.3399 | 174.3099 |  |  |  | 768 | 640 | 768 | 263.5797 | 220.0616 | 353.7466 |  |  |  | 747 | 645 | 722 | 108.2531 | 91.7711 | 184.6448 |  |  | 2.2839
| 768 | 640 | 896 | 127.3353 | 94.2789 | 318.319 |  |  |  | 768 | 640 | 896 | 292.1241 | 231.7437 | 513.8806 |  |  |  | 752 | 645 | 837 | 134.6694 | 102.8348 | 320.2947 |  |  | 2.305
| 768 | 640 | 1023 | 175.4995 | 113.5445 | 571.9483 |  |  |  | 768 | 640 | 1023 | 334.1902 | 253.4556 | 733.2807 |  |  |  | 757 | 644 | 953 | 179.5111 | 123.5052 | 549.0908 |  |  | 2.6271
| 768 | 768 | 0 | 91.4958 | 116.2637 | 17.6188 |  |  |  | 768 | 768 | 0 | 230.8143 | 268.6377 | 27.8617 |  |  |  | 756 | 768 | 231 | 95.8308 | 123.27 | 23.3064 |  |  | 2.0228
| 768 | 768 | 128 | 91.7166 | 116.352 | 18.7812 |  |  |  | 768 | 768 | 128 | 233.088 | 270.4303 | 35.107 |  |  |  | 756 | 768 | 246 | 97.348 | 123.9961 | 24.9062 |  |  | 1.8763
| 768 | 768 | 256 | 92.6253 | 116.7155 | 23.5666 |  |  |  | 768 | 768 | 256 | 236.0439 | 270.7497 | 55.376 |  |  |  | 757 | 768 | 309 | 98.7095 | 124.5641 | 32.0164 |  |  | 2.086
| 768 | 768 | 384 | 94.7859 | 117.5798 | 34.9439 |  |  |  | 768 | 768 | 384 | 243.2246 | 273.4196 | 95.2021 |  |  |  | 758 | 768 | 399 | 101.3459 | 125.9846 | 45.2845 |  |  | 2.1591
| 768 | 768 | 512 | 99.1688 | 119.3329 | 58.024 |  |  |  | 768 | 768 | 512 | 253.9482 | 277.2283 | 155.5853 |  |  |  | 760 | 768 | 503 | 105.6473 | 127.6392 | 69.9845 |  |  | 2.0754
| 768 | 768 | 640 | 107.4757 | 122.6557 | 101.7675 |  |  |  | 768 | 768 | 640 | 269.166 | 282.6832 | 241.924 |  |  |  | 762 | 768 | 613 | 114.9603 | 131.2188 | 115.4645 |  |  | 1.8243
| 768 | 768 | 896 | 150.0357 | 139.6797 | 325.8859 |  |  |  | 768 | 768 | 896 | 319.0286 | 302.4029 | 519.3446 |  |  |  | 769 | 767 | 841 | 156.9475 | 148.3035 | 331.7962 |  |  | 1.6753
| 768 | 768 | 1023 | 198.1999 | 158.9454 | 579.5151 |  |  |  | 768 | 768 | 1023 | 362.1068 | 325.0859 | 739.9596 |  |  |  | 774 | 767 | 957 | 202.1863 | 168.6319 | 554.5028 |  |  | 2.2821
| 768 | 896 | 0 | 132.3034 | 197.879 | 31.2213 |  |  |  | 768 | 896 | 0 | 272.4367 | 372.6985 | 38.9393 |  |  |  | 779 | 892 | 263 | 136.4852 | 203.6867 | 37.4561 |  |  | 1.0776
| 768 | 896 | 128 | 132.5242 | 197.9673 | 32.3837 |  |  |  | 768 | 896 | 128 | 273.7187 | 372.2443 | 46.0866 |  |  |  | 779 | 892 | 275 | 137.9959 | 204.4366 | 41.4801 |  |  | 1.3891
| 768 | 896 | 256 | 133.4329 | 198.3308 | 37.1692 |  |  |  | 768 | 896 | 256 | 278.2203 | 374.5938 | 67.1296 |  |  |  | 779 | 892 | 330 | 138.6078 | 204.6505 | 46.7857 |  |  | 1.4038
| 768 | 896 | 384 | 135.5935 | 199.195 | 48.5464 |  |  |  | 768 | 896 | 384 | 284.807 | 376.3228 | 107.0548 |  |  |  | 780 | 892 | 414 | 141.2057 | 205.6652 | 60.7313 |  |  | 1.5483
| 768 | 896 | 512 | 139.9764 | 200.9482 | 71.6265 |  |  |  | 768 | 896 | 512 | 295.6653 | 380.1466 | 167.942 |  |  |  | 782 | 892 | 514 | 146.9261 | 207.9148 | 86.4222 |  |  | 1.5232
| 768 | 896 | 640 | 148.2833 | 204.2709 | 115.3701 |  |  |  | 768 | 896 | 640 | 310.6772 | 385.1614 | 254.4196 |  |  |  | 784 | 891 | 621 | 154.846 | 210.9104 | 130.3632 |  |  | 1.3061
| 768 | 896 | 768 | 163.496 | 210.356 | 195.4793 |  |  |  | 768 | 896 | 768 | 331.9852 | 393.4314 | 372.7211 |  |  |  | 787 | 891 | 733 | 170.8783 | 217.1363 | 211.6618 |  |  | 1.2486
| 768 | 896 | 896 | 190.8434 | 221.295 | 339.4884 |  |  |  | 768 | 896 | 896 | 361.4315 | 406.0033 | 532.8834 |  |  |  | 791 | 891 | 846 | 196.4945 | 227.6089 | 346.1044 |  |  | 0.7107
| 768 | 896 | 1023 | 239.0076 | 240.5606 | 593.1176 |  |  |  | 768 | 896 | 1023 | 402.9956 | 426.6812 | 750.4294 |  |  |  | 796 | 891 | 961 | 242.4419 | 248.7619 | 569.4244 |  |  | 1.456
| 768 | 1023 | 0 | 204.1739 | 341.62 | 55.1782 |  |  |  | 768 | 1023 | 0 | 333.4848 | 511.8832 | 49.5622 |  |  |  | 805 | 1015 | 296 | 206.0042 | 338.9263 | 62.5324 |  |  | 0.8375
| 768 | 1023 | 128 | 204.3947 | 341.7083 | 56.3406 |  |  |  | 768 | 1023 | 128 | 336.4189 | 512.8791 | 58.0749 |  |  |  | 805 | 1015 | 306 | 207.4809 | 339.6373 | 63.5111 |  |  | 0.8309
| 768 | 1023 | 256 | 205.3034 | 342.0718 | 61.126 |  |  |  | 768 | 1023 | 256 | 338.1546 | 511.0176 | 80.3947 |  |  |  | 806 | 1015 | 354 | 208.7593 | 340.1152 | 71.1167 |  |  | 1.0258
| 768 | 1023 | 384 | 207.464 | 342.936 | 72.5032 |  |  |  | 768 | 1023 | 384 | 345.4724 | 513.2738 | 122.5281 |  |  |  | 807 | 1015 | 431 | 211.4273 | 341.136 | 84.9897 |  |  | 1.1723
| 768 | 1023 | 512 | 211.8469 | 344.6891 | 95.5834 |  |  |  | 768 | 1023 | 512 | 357.6345 | 518.8187 | 185.6489 |  |  |  | 808 | 1015 | 527 | 215.8138 | 342.775 | 110.0213 |  |  | 1.2394
| 768 | 1023 | 640 | 220.1538 | 348.0119 | 139.3269 |  |  |  | 768 | 1023 | 640 | 373.4402 | 524.8367 | 273.913 |  |  |  | 810 | 1015 | 631 | 224.445 | 345.998 | 158.4619 |  |  | 1.4726
| 768 | 1023 | 768 | 235.3665 | 354.097 | 219.4361 |  |  |  | 768 | 1023 | 768 | 393.6731 | 531.1269 | 391.5794 |  |  |  | 813 | 1015 | 740 | 239.0778 | 351.4637 | 238.8055 |  |  | 1.4845
| 768 | 1023 | 896 | 262.7139 | 365.0359 | 363.4452 |  |  |  | 768 | 1023 | 896 | 421.7055 | 542.2498 | 548.3015 |  |  |  | 817 | 1014 | 853 | 266.9816 | 363.0229 | 380.9008 |  |  | 1.5494
| 768 | 1023 | 1023 | 310.8781 | 384.3016 | 617.0744 |  |  |  | 768 | 1023 | 1023 | 462.8655 | 562.7233 | 761.6708 |  |  |  | 822 | 1014 | 966 | 312.8297 | 384.8225 | 599.7832 |  |  | 1.318
| 896 | 0 | 128 | 84.5801 | 43.5772 | 5.1103 |  |  |  | 896 | 0 | 128 | 223.7776 | 102.3236 | 10.7692 |  |  |  | 822 | 251 | 168 | 88.3397 | 45.7241 | 8.3155 |  |  | 2.7243
| 896 | 0 | 256 | 85.4889 | 43.9407 | 9.8958 |  |  |  | 896 | 0 | 256 | 226.7595 | 103.2687 | 30.0515 |  |  |  | 823 | 250 | 260 | 89.1944 | 46.0345 | 14.0522 |  |  | 2.4795
| 896 | 0 | 384 | 87.6494 | 44.8049 | 21.273 |  |  |  | 896 | 0 | 384 | 233.5816 | 105.6265 | 68.6315 |  |  |  | 824 | 250 | 368 | 91.9623 | 47.0326 | 27.4322 |  |  | 2.3305
| 896 | 0 | 512 | 92.0324 | 46.558 | 44.3531 |  |  |  | 896 | 0 | 512 | 244.0635 | 109.2317 | 128.0701 |  |  |  | 825 | 249 | 482 | 96.5247 | 48.9836 | 53.292 |  |  | 1.8959
| 896 | 0 | 640 | 100.3393 | 49.8808 | 88.0967 |  |  |  | 896 | 0 | 640 | 259.2607 | 114.6347 | 213.8922 |  |  |  | 827 | 248 | 597 | 106.1713 | 52.5788 | 97.096 |  |  | 1.1597
| 896 | 0 | 768 | 115.552 | 55.9659 | 168.2059 |  |  |  | 896 | 0 | 768 | 280.01 | 122.2453 | 331.8523 |  |  |  | 830 | 247 | 714 | 120.6591 | 58.2781 | 171.4346 |  |  | 0.8404
| 896 | 0 | 896 | 142.8993 | 66.9048 | 312.215 |  |  |  | 896 | 0 | 896 | 308.337 | 133.2759 | 491.6121 |  |  |  | 834 | 245 | 832 | 147.5804 | 68.9471 | 312.6706 |  |  | 0.7905
| 896 | 0 | 1023 | 191.0635 | 86.1705 | 565.8442 |  |  |  | 896 | 0 | 1023 | 350.3689 | 153.3582 | 713.8502 |  |  |  | 838 | 243 | 949 | 192.6718 | 88.7 | 542.0203 |  |  | 1.1181
| 896 | 128 | 0 | 84.6888 | 44.1476 | 4.0577 |  |  |  | 896 | 128 | 0 | 223.0023 | 104.558 | 4.6947 |  |  |  | 823 | 266 | 142 | 87.8083 | 46.7724 | 5.9142 |  |  | 1.325
| 896 | 128 | 128 | 84.9095 | 44.2359 | 5.2201 |  |  |  | 896 | 128 | 128 | 225.2056 | 105.6082 | 11.6025 |  |  |  | 823 | 266 | 169 | 88.9907 | 47.2888 | 8.6317 |  |  | 2.4312
| 896 | 128 | 256 | 85.8183 | 44.5994 | 10.0056 |  |  |  | 896 | 128 | 256 | 229.0109 | 106.9036 | 31.7365 |  |  |  | 823 | 266 | 261 | 89.844 | 47.588 | 14.4166 |  |  | 2.2339
| 896 | 128 | 384 | 87.9788 | 45.4637 | 21.3828 |  |  |  | 896 | 128 | 384 | 235.9843 | 109.3339 | 71.1887 |  |  |  | 824 | 265 | 368 | 92.6623 | 48.6478 | 27.7338 |  |  | 2.1013
| 896 | 128 | 512 | 92.3617 | 47.2168 | 44.4629 |  |  |  | 896 | 128 | 512 | 246.632 | 113.0675 | 131.3485 |  |  |  | 826 | 265 | 482 | 97.0789 | 50.1836 | 53.728 |  |  | 1.894
| 896 | 128 | 640 | 100.6686 | 50.5396 | 88.2065 |  |  |  | 896 | 128 | 640 | 261.9018 | 118.5265 | 217.8629 |  |  |  | 828 | 264 | 598 | 106.163 | 53.88 | 99.7117 |  |  | 1.4163
| 896 | 128 | 768 | 115.8814 | 56.6247 | 168.3157 |  |  |  | 896 | 128 | 768 | 283.0049 | 126.3252 | 336.2307 |  |  |  | 831 | 263 | 715 | 121.3444 | 59.8973 | 171.8119 |  |  | 1.0919
| 896 | 128 | 896 | 143.2287 | 67.5636 | 312.3248 |  |  |  | 896 | 128 | 896 | 311.506 | 137.5215 | 495.8869 |  |  |  | 834 | 261 | 832 | 148.2976 | 70.7787 | 312.8818 |  |  | 1.0637
| 896 | 128 | 1023 | 191.3929 | 86.8293 | 565.954 |  |  |  | 896 | 128 | 1023 | 353.6992 | 157.888 | 716.8383 |  |  |  | 839 | 259 | 949 | 193.5655 | 90.4009 | 543.5011 |  |  | 1.3051
| 896 | 256 | 0 | 86.0448 | 46.8597 | 4.5098 |  |  |  | 896 | 256 | 0 | 228.1198 | 115.64 | 6.109 |  |  |  | 825 | 331 | 150 | 89.2849 | 50.4373 | 6.5068 |  |  | 1.4104
| 896 | 256 | 128 | 86.2656 | 46.948 | 5.6722 |  |  |  | 896 | 256 | 128 | 230.0488 | 116.91 | 13.1499 |  |  |  | 825 | 331 | 176 | 90.4714 | 50.9414 | 9.2266 |  |  | 2.1181
| 896 | 256 | 256 | 87.1743 | 47.3115 | 10.4576 |  |  |  | 896 | 256 | 256 | 235.4755 | 119.1748 | 33.7516 |  |  |  | 826 | 331 | 264 | 91.5 | 51.336 | 15.7497 |  |  | 2.3451
| 896 | 256 | 384 | 89.3349 | 48.1757 | 21.8348 |  |  |  | 896 | 256 | 384 | 240.6465 | 120.6481 | 73.038 |  |  |  | 826 | 331 | 370 | 94.1709 | 52.3327 | 28.5515 |  |  | 2.0484
| 896 | 256 | 512 | 93.7178 | 49.9289 | 44.9149 |  |  |  | 896 | 256 | 512 | 251.1795 | 124.3886 | 133.2785 |  |  |  | 828 | 331 | 483 | 99.8394 | 54.4895 | 53.8068 |  |  | 1.8341
| 896 | 256 | 640 | 102.0247 | 53.2517 | 88.6585 |  |  |  | 896 | 256 | 640 | 267.8591 | 130.5864 | 221.1185 |  |  |  | 830 | 330 | 599 | 107.6735 | 57.4889 | 100.6644 |  |  | 1.6009
| 896 | 256 | 768 | 117.2374 | 59.3368 | 168.7677 |  |  |  | 896 | 256 | 768 | 287.8673 | 137.9041 | 338.5882 |  |  |  | 833 | 329 | 715 | 123.0223 | 63.596 | 173.4793 |  |  | 1.3659
| 896 | 256 | 896 | 144.5848 | 70.2757 | 312.7768 |  |  |  | 896 | 256 | 896 | 315.4856 | 148.797 | 496.6018 |  |  |  | 837 | 328 | 833 | 150.1297 | 74.5331 | 313.6299 |  |  | 1.3514
| 896 | 256 | 1023 | 192.749 | 89.5414 | 566.406 |  |  |  | 896 | 256 | 1023 | 357.9773 | 169.8599 | 717.5295 |  |  |  | 841 | 327 | 949 | 195.0482 | 93.7498 | 544.9741 |  |  | 1.4139
| 896 | 384 | 0 | 89.2688 | 53.3076 | 5.5844 |  |  |  | 896 | 384 | 0 | 236.1411 | 137.596 | 8.8637 |  |  |  | 830 | 427 | 165 | 94.0986 | 58.2283 | 7.7915 |  |  | 1.6933
| 896 | 384 | 128 | 89.4895 | 53.3959 | 6.7468 |  |  |  | 896 | 384 | 128 | 240.0586 | 140.2589 | 16.193 |  |  |  | 830 | 427 | 188 | 94.7006 | 58.4945 | 10.5077 |  |  | 2.0433
| 896 | 384 | 256 | 90.3983 | 53.7594 | 11.5322 |  |  |  | 896 | 384 | 256 | 243.0678 | 141.2165 | 36.5811 |  |  |  | 830 | 427 | 271 | 95.2742 | 58.6849 | 17.2385 |  |  | 2.3077
| 896 | 384 | 384 | 92.5588 | 54.6236 | 22.9095 |  |  |  | 896 | 384 | 384 | 251.1316 | 144.3891 | 76.7969 |  |  |  | 831 | 426 | 374 | 98.0846 | 59.7639 | 30.1164 |  |  | 2.1457
| 896 | 384 | 512 | 96.9417 | 56.3768 | 45.9896 |  |  |  | 896 | 384 | 512 | 261.3674 | 148.0939 | 137.3552 |  |  |  | 833 | 426 | 486 | 102.147 | 61.1477 | 56.6183 |  |  | 2.1801
| 896 | 384 | 640 | 105.2486 | 59.6996 | 89.7331 |  |  |  | 896 | 384 | 640 | 275.7723 | 153.0558 | 223.4509 |  |  |  | 835 | 426 | 601 | 112.5681 | 65.8882 | 101.5446 |  |  | 1.973
| 896 | 384 | 768 | 120.4614 | 65.7847 | 169.8424 |  |  |  | 896 | 384 | 768 | 296.8717 | 161.0155 | 341.8504 |  |  |  | 838 | 425 | 717 | 127.6914 | 71.975 | 175.7394 |  |  | 1.9399
| 896 | 384 | 896 | 147.8087 | 76.7236 | 313.8515 |  |  |  | 896 | 384 | 896 | 324.9766 | 172.222 | 500.5876 |  |  |  | 841 | 424 | 834 | 153.9133 | 82.283 | 319.1719 |  |  | 1.6198
| 896 | 384 | 1023 | 195.9729 | 95.9893 | 567.4807 |  |  |  | 896 | 384 | 1023 | 370.1825 | 195.2673 | 726.9248 |  |  |  | 846 | 423 | 950 | 199.0765 | 101.6273 | 545.1385 |  |  | 1.7151
| 896 | 512 | 0 | 95.809 | 66.388 | 7.7645 |  |  |  | 896 | 512 | 0 | 250.5769 | 174.3983 | 13.4926 |  |  |  | 838 | 537 | 186 | 100.7845 | 72.6726 | 11.2737 |  |  | 2.1464
| 896 | 512 | 128 | 96.0297 | 66.4763 | 8.9269 |  |  |  | 896 | 512 | 128 | 253.3132 | 176.8092 | 20.8361 |  |  |  | 838 | 537 | 205 | 101.4251 | 72.9511 | 13.474 |  |  | 2.2169
| 896 | 512 | 256 | 96.9385 | 66.8398 | 13.7123 |  |  |  | 896 | 512 | 256 | 257.0602 | 178.2565 | 41.3658 |  |  |  | 838 | 537 | 282 | 102.3354 | 73.3022 | 20.0894 |  |  | 2.3297
| 896 | 512 | 384 | 99.099 | 67.704 | 25.0895 |  |  |  | 896 | 512 | 384 | 264.3613 | 181.0034 | 81.2769 |  |  |  | 839 | 537 | 381 | 105.5785 | 74.8814 | 35.4957 |  |  | 2.8014
| 896 | 512 | 512 | 103.4819 | 69.4571 | 48.1697 |  |  |  | 896 | 512 | 512 | 274.4301 | 184.4209 | 141.4322 |  |  |  | 841 | 537 | 491 | 112.2775 | 77.6069 | 57.8398 |  |  | 2.4248
| 896 | 512 | 640 | 111.7888 | 72.7799 | 91.9132 |  |  |  | 896 | 512 | 640 | 289.9203 | 190.127 | 228.1354 |  |  |  | 843 | 536 | 604 | 119.9473 | 80.6171 | 104.8986 |  |  | 2.325
| 896 | 512 | 768 | 127.0016 | 78.865 | 172.0224 |  |  |  | 896 | 512 | 768 | 310.9359 | 198.1176 | 346.3033 |  |  |  | 845 | 536 | 719 | 135.3645 | 86.744 | 184.4078 |  |  | 2.1807
| 896 | 512 | 896 | 154.3489 | 89.8039 | 316.0315 |  |  |  | 896 | 512 | 896 | 339.4522 | 209.6574 | 505.313 |  |  |  | 849 | 535 | 836 | 162.0312 | 97.4064 | 317.4041 |  |  | 2.0729
| 896 | 512 | 1023 | 202.5131 | 109.0696 | 569.6607 |  |  |  | 896 | 512 | 1023 | 381.9322 | 231.6658 | 725.0974 |  |  |  | 853 | 535 | 952 | 206.5911 | 117.0215 | 549.4979 |  |  | 2.0713
| 896 | 640 | 0 | 108.2045 | 91.179 | 11.8963 |  |  |  | 896 | 640 | 0 | 270.9172 | 227.0075 | 19.9232 |  |  |  | 849 | 654 | 211 | 114.6729 | 99.2817 | 15.6439 |  |  | 2.2473
| 896 | 640 | 128 | 108.4252 | 91.2673 | 13.0587 |  |  |  | 896 | 640 | 128 | 273.793 | 229.709 | 27.3504 |  |  |  | 849 | 654 | 228 | 115.4244 | 99.6219 | 19.2548 |  |  | 2.3141
| 896 | 640 | 256 | 109.334 | 91.6308 | 17.8441 |  |  |  | 896 | 640 | 256 | 278.3002 | 231.7918 | 48.1543 |  |  |  | 849 | 654 | 296 | 116.4651 | 100.0705 | 24.5687 |  |  | 2.278
| 896 | 640 | 384 | 111.4945 | 92.495 | 29.2214 |  |  |  | 896 | 640 | 384 | 285.5893 | 234.5919 | 88.3672 |  |  |  | 850 | 654 | 390 | 118.7041 | 100.889 | 40.0457 |  |  | 2.472
| 896 | 640 | 512 | 115.8774 | 94.2482 | 52.3015 |  |  |  | 896 | 640 | 512 | 296.3842 | 238.4876 | 149.1838 |  |  |  | 852 | 653 | 497 | 123.9079 | 103.9377 | 64.0466 |  |  | 2.5321
| 896 | 640 | 640 | 124.1843 | 97.571 | 96.045 |  |  |  | 896 | 640 | 640 | 311.6633 | 243.9288 | 235.9761 |  |  |  | 854 | 653 | 609 | 133.8165 | 107.814 | 109.3243 |  |  | 2.3766
| 896 | 640 | 768 | 139.3971 | 103.6561 | 176.1543 |  |  |  | 896 | 640 | 768 | 331.0242 | 250.6119 | 352.5429 |  |  |  | 857 | 653 | 723 | 149.3072 | 114.1514 | 187.3099 |  |  | 2.3722
| 896 | 640 | 896 | 166.7444 | 114.595 | 320.1634 |  |  |  | 896 | 640 | 896 | 359.4901 | 262.2589 | 511.0308 |  |  |  | 860 | 652 | 839 | 175.3953 | 124.49 | 324.3488 |  |  | 2.1924
| 896 | 640 | 1023 | 214.9086 | 133.8607 | 573.7926 |  |  |  | 896 | 640 | 1023 | 402.262 | 284.7083 | 730.4783 |  |  |  | 864 | 652 | 954 | 220.6393 | 144.4574 | 550.5568 |  |  | 2.4358
| 896 | 768 | 0 | 130.9049 | 136.5799 | 19.4631 |  |  |  | 896 | 768 | 0 | 299.2389 | 299.2021 | 28.3237 |  |  |  | 864 | 774 | 240 | 138.0929 | 145.3887 | 25.1517 |  |  | 1.6583
| 896 | 768 | 128 | 131.1256 | 136.6682 | 20.6255 |  |  |  | 896 | 768 | 128 | 302.1519 | 301.9117 | 35.8535 |  |  |  | 864 | 774 | 253 | 138.2462 | 145.4879 | 27.87 |  |  | 1.8123
| 896 | 768 | 256 | 132.0344 | 137.0317 | 25.411 |  |  |  | 896 | 768 | 256 | 306.0939 | 303.4751 | 56.7485 |  |  |  | 864 | 774 | 314 | 138.7745 | 145.6619 | 35.298 |  |  | 2.0576
| 896 | 768 | 384 | 134.1949 | 137.8959 | 36.7882 |  |  |  | 896 | 768 | 384 | 313.5038 | 306.3022 | 97.0678 |  |  |  | 865 | 774 | 403 | 142.0603 | 146.9727 | 48.4693 |  |  | 1.9704
| 896 | 768 | 512 | 138.5779 | 139.649 | 59.8683 |  |  |  | 896 | 768 | 512 | 323.972 | 309.8137 | 157.744 |  |  |  | 867 | 774 | 506 | 147.9327 | 149.3976 | 71.5184 |  |  | 1.721
| 896 | 768 | 640 | 146.8848 | 142.9718 | 103.6118 |  |  |  | 896 | 768 | 640 | 340.3168 | 316.2603 | 245.2032 |  |  |  | 869 | 774 | 615 | 156.7583 | 152.7594 | 118.1458 |  |  | 1.7442
| 896 | 768 | 768 | 162.0975 | 149.0569 | 183.7211 |  |  |  | 896 | 768 | 768 | 362.1897 | 325.3139 | 364.6774 |  |  |  | 871 | 774 | 728 | 171.8057 | 158.4835 | 195.9665 |  |  | 1.3624
| 896 | 768 | 896 | 189.4448 | 159.9958 | 327.7302 |  |  |  | 896 | 768 | 896 | 389.1917 | 335.2683 | 521.7619 |  |  |  | 875 | 773 | 843 | 197.8141 | 169.2486 | 333.6193 |  |  | 1.5661
| 896 | 768 | 1023 | 237.609 | 179.2615 | 581.3594 |  |  |  | 896 | 768 | 1023 | 431.7791 | 357.7198 | 741.0908 |  |  |  | 879 | 773 | 958 | 242.5178 | 189.653 | 564.7186 |  |  | 2.1009
| 896 | 896 | 0 | 171.7125 | 218.1951 | 33.0657 |  |  |  | 896 | 896 | 0 | 341.4328 | 403.1361 | 39.3879 |  |  |  | 882 | 896 | 270 | 176.9037 | 224.566 | 40.0473 |  |  | 1.0707
| 896 | 896 | 128 | 171.9333 | 218.2834 | 34.2281 |  |  |  | 896 | 896 | 128 | 345.5209 | 407.1149 | 47.2544 |  |  |  | 883 | 896 | 282 | 178.3743 | 225.2616 | 43.4911 |  |  | 1.2768
| 896 | 896 | 256 | 172.842 | 218.6469 | 39.0135 |  |  |  | 896 | 896 | 256 | 347.7917 | 406.4874 | 68.354 |  |  |  | 883 | 896 | 335 | 179.4328 | 225.7224 | 48.9708 |  |  | 1.2884
| 896 | 896 | 384 | 175.0026 | 219.5111 | 50.3907 |  |  |  | 896 | 896 | 384 | 355.3503 | 409.6455 | 109.1145 |  |  |  | 884 | 896 | 417 | 181.2463 | 226.3785 | 63.2126 |  |  | 1.5121
| 896 | 896 | 512 | 179.3855 | 221.2643 | 73.4708 |  |  |  | 896 | 896 | 512 | 366.615 | 413.8363 | 170.7727 |  |  |  | 885 | 896 | 516 | 186.273 | 228.2562 | 90.7239 |  |  | 1.7272
| 896 | 896 | 640 | 187.6924 | 224.5871 | 117.2144 |  |  |  | 896 | 896 | 640 | 381.5846 | 418.7387 | 257.8166 |  |  |  | 887 | 896 | 623 | 196.3221 | 232.2705 | 131.5769 |  |  | 1.2226
| 896 | 896 | 768 | 202.9051 | 230.6722 | 197.3236 |  |  |  | 896 | 896 | 768 | 402.9761 | 427.009 | 376.5113 |  |  |  | 890 | 896 | 734 | 210.8222 | 238.2302 | 212.5489 |  |  | 1.1028
| 896 | 896 | 1023 | 278.4167 | 260.8768 | 594.9619 |  |  |  | 896 | 896 | 1023 | 472.8803 | 459.3872 | 752.3764 |  |  |  | 897 | 895 | 962 | 279.9817 | 269.1928 | 573.1248 |  |  | 2.2707
| 896 | 1023 | 0 | 243.583 | 361.9361 | 57.0225 |  |  |  | 896 | 1023 | 0 | 402.0157 | 542.2844 | 50.019 |  |  |  | 905 | 1019 | 301 | 244.7025 | 359.1907 | 64.3065 |  |  | 0.8036
| 896 | 1023 | 128 | 243.8038 | 362.0244 | 58.1849 |  |  |  | 896 | 1023 | 128 | 404.081 | 543.1608 | 58.7093 |  |  |  | 905 | 1019 | 311 | 246.2186 | 360.5292 | 66.1261 |  |  | 0.8114
| 896 | 1023 | 256 | 244.7125 | 362.3879 | 62.9703 |  |  |  | 896 | 1023 | 256 | 407.4789 | 543.2592 | 81.8731 |  |  |  | 905 | 1019 | 359 | 247.4362 | 361.0192 | 74.0559 |  |  | 1.0535
| 896 | 1023 | 384 | 246.873 | 363.2521 | 74.3476 |  |  |  | 896 | 1023 | 384 | 415.0875 | 545.8898 | 124.6587 |  |  |  | 906 | 1019 | 435 | 249.8036 | 361.8744 | 88.3712 |  |  | 1.2431
| 896 | 1023 | 512 | 251.256 | 365.0053 | 97.4277 |  |  |  | 896 | 1023 | 512 | 427.4516 | 551.2944 | 188.2417 |  |  |  | 907 | 1019 | 529 | 254.8793 | 363.8469 | 114.5877 |  |  | 1.3741
| 896 | 1023 | 640 | 259.5629 | 368.328 | 141.1712 |  |  |  | 896 | 1023 | 640 | 442.1789 | 555.5918 | 276.2457 |  |  |  | 909 | 1019 | 633 | 265.2313 | 368.4504 | 160.7734 |  |  | 1.3934
| 896 | 1023 | 768 | 274.7756 | 374.4131 | 221.2804 |  |  |  | 896 | 1023 | 768 | 464.7455 | 565.4129 | 396.1481 |  |  |  | 911 | 1019 | 742 | 280.0553 | 375.0198 | 240.1016 |  |  | 1.252
| 896 | 1023 | 896 | 302.1229 | 385.3521 | 365.2895 |  |  |  | 896 | 1023 | 896 | 491.3112 | 574.9347 | 551.4749 |  |  |  | 915 | 1018 | 854 | 307.2011 | 386.4605 | 385.9932 |  |  | 1.4196
| 896 | 1023 | 1023 | 350.2871 | 404.6177 | 618.9187 |  |  |  | 896 | 1023 | 1023 | 531.0143 | 593.9574 | 762.3113 |  |  |  | 919 | 1018 | 967 | 350.3363 | 404.8727 | 605.6945 |  |  | 1.1206
| 1023 | 0 | 128 | 153.9875 | 79.358 | 8.3586 |  |  |  | 1023 | 0 | 128 | 307.8983 | 140.4271 | 11.5285 |  |  |  | 939 | 286 | 184 | 155.0008 | 80.7744 | 11.8435 |  |  | 1.8662
| 1023 | 0 | 256 | 154.8963 | 79.7215 | 13.144 |  |  |  | 1023 | 0 | 256 | 311.8171 | 141.8056 | 32.5861 |  |  |  | 940 | 286 | 269 | 155.5187 | 80.9208 | 18.4084 |  |  | 2.2912
| 1023 | 0 | 384 | 157.0568 | 80.5857 | 24.5212 |  |  |  | 1023 | 0 | 384 | 318.4277 | 144.0034 | 72.6603 |  |  |  | 940 | 286 | 373 | 158.8127 | 82.1633 | 33.8754 |  |  | 2.9769
| 1023 | 0 | 512 | 161.4397 | 82.3389 | 47.6013 |  |  |  | 1023 | 0 | 512 | 329.7328 | 148.0217 | 133.8319 |  |  |  | 941 | 285 | 485 | 163.3578 | 83.8302 | 56.9857 |  |  | 1.9972
| 1023 | 0 | 640 | 169.7466 | 85.6616 | 91.3449 |  |  |  | 1023 | 0 | 640 | 344.9528 | 153.412 | 222.0687 |  |  |  | 943 | 284 | 600 | 170.9553 | 86.6933 | 104.5434 |  |  | 1.7841
| 1023 | 0 | 768 | 184.9594 | 91.7467 | 171.4541 |  |  |  | 1023 | 0 | 768 | 365.1654 | 160.7629 | 340.0947 |  |  |  | 946 | 283 | 716 | 187.979 | 93.4775 | 183.5239 |  |  | 0.8895
| 1023 | 0 | 896 | 212.3067 | 102.6857 | 315.4632 |  |  |  | 1023 | 0 | 896 | 393.1811 | 171.6549 | 498.3676 |  |  |  | 949 | 282 | 833 | 214.1841 | 104.1039 | 318.9035 |  |  | 0.3116
| 1023 | 0 | 1023 | 260.4709 | 121.9513 | 569.0924 |  |  |  | 1023 | 0 | 1023 | 434.5728 | 191.7403 | 717.1322 |  |  |  | 952 | 280 | 950 | 256.9255 | 122.4342 | 548.1085 |  |  | 0.6238
| 1023 | 128 | 0 | 154.0962 | 79.9285 | 7.306 |  |  |  | 1023 | 128 | 0 | 309.5708 | 144.2369 | 4.5539 |  |  |  | 939 | 299 | 161 | 154.5834 | 81.5568 | 9.7432 |  |  | 1.2076
| 1023 | 128 | 128 | 154.3169 | 80.0168 | 8.4684 |  |  |  | 1023 | 128 | 128 | 309.8711 | 144.2955 | 12.5223 |  |  |  | 940 | 299 | 185 | 155.4634 | 81.9343 | 12.0124 |  |  | 1.7274
| 1023 | 128 | 256 | 155.2257 | 80.3803 | 13.2538 |  |  |  | 1023 | 128 | 256 | 314.1497 | 145.8268 | 34.4911 |  |  |  | 940 | 299 | 269 | 156.0105 | 82.0887 | 18.5788 |  |  | 2.1417
| 1023 | 128 | 384 | 157.3862 | 81.2445 | 24.631 |  |  |  | 1023 | 128 | 384 | 321.0321 | 148.1791 | 75.5081 |  |  |  | 941 | 298 | 373 | 159.4685 | 83.8024 | 34.1192 |  |  | 2.7341
| 1023 | 128 | 512 | 161.7691 | 82.9976 | 47.7111 |  |  |  | 1023 | 128 | 512 | 332.3849 | 152.2092 | 137.5001 |  |  |  | 942 | 298 | 486 | 163.9883 | 85.4327 | 57.2722 |  |  | 1.8533
| 1023 | 128 | 640 | 170.076 | 86.3204 | 91.4547 |  |  |  | 1023 | 128 | 640 | 347.9633 | 157.8036 | 226.7594 |  |  |  | 944 | 297 | 600 | 172.1294 | 88.692 | 105.3967 |  |  | 1.7442
| 1023 | 128 | 768 | 185.2888 | 92.4055 | 171.5639 |  |  |  | 1023 | 128 | 768 | 367.6353 | 164.901 | 344.3245 |  |  |  | 946 | 296 | 716 | 188.6376 | 95.2229 | 183.7632 |  |  | 0.9625
| 1023 | 128 | 896 | 212.6361 | 103.3444 | 315.573 |  |  |  | 1023 | 128 | 896 | 395.7228 | 175.9486 | 502.1731 |  |  |  | 949 | 295 | 833 | 214.5502 | 105.2548 | 318.8955 |  |  | 0.4323
| 1023 | 128 | 1023 | 260.8003 | 122.6101 | 569.2022 |  |  |  | 1023 | 128 | 1023 | 436.8577 | 196.2316 | 718.4589 |  |  |  | 953 | 293 | 950 | 257.4926 | 123.9567 | 548.225 |  |  | 0.7508
| 1023 | 256 | 0 | 155.4522 | 82.6405 | 7.758 |  |  |  | 1023 | 256 | 0 | 312.486 | 154.9413 | 6.0091 |  |  |  | 941 | 356 | 168 | 156.2969 | 84.8768 | 10.6033 |  |  | 1.288
| 1023 | 256 | 128 | 155.673 | 82.7288 | 8.9204 |  |  |  | 1023 | 256 | 128 | 314.2643 | 156.0188 | 14.0977 |  |  |  | 941 | 356 | 190 | 156.6599 | 85.0094 | 12.4241 |  |  | 1.5204
| 1023 | 256 | 256 | 156.5817 | 83.0923 | 13.7058 |  |  |  | 1023 | 256 | 256 | 318.2987 | 157.4461 | 36.1064 |  |  |  | 942 | 356 | 273 | 156.9697 | 85.048 | 19.572 |  |  | 2.1926
| 1023 | 256 | 384 | 158.7423 | 83.9566 | 25.083 |  |  |  | 1023 | 256 | 384 | 324.8004 | 159.6626 | 77.0778 |  |  |  | 942 | 356 | 375 | 160.4476 | 86.4046 | 34.463 |  |  | 2.6784
| 1023 | 256 | 512 | 163.1252 | 85.7097 | 48.1632 |  |  |  | 1023 | 256 | 512 | 335.9957 | 163.6648 | 138.8693 |  |  |  | 944 | 355 | 487 | 165.2231 | 88.5352 | 57.7628 |  |  | 1.8012
| 1023 | 256 | 640 | 171.4321 | 89.0325 | 91.9067 |  |  |  | 1023 | 256 | 640 | 351.6655 | 169.326 | 227.8495 |  |  |  | 945 | 355 | 601 | 173.1879 | 91.2937 | 106.2752 |  |  | 1.8359
| 1023 | 256 | 768 | 186.6448 | 95.1176 | 172.0159 |  |  |  | 1023 | 256 | 768 | 372.5157 | 177.0735 | 346.4518 |  |  |  | 948 | 354 | 717 | 190.029 | 98.2417 | 185.4527 |  |  | 1.0695
| 1023 | 256 | 896 | 213.9922 | 106.0565 | 316.025 |  |  |  | 1023 | 256 | 896 | 399.068 | 187.5526 | 502.0013 |  |  |  | 951 | 353 | 834 | 215.7171 | 108.1816 | 319.378 |  |  | 0.4862
| 1023 | 256 | 1023 | 262.1564 | 125.3222 | 569.6542 |  |  |  | 1023 | 256 | 1023 | 440.2872 | 208.4389 | 717.5421 |  |  |  | 955 | 352 | 951 | 259.1035 | 127.7985 | 549.6589 |  |  | 0.936
| 1023 | 384 | 0 | 158.6762 | 89.0884 | 8.8326 |  |  |  | 1023 | 384 | 0 | 320.2174 | 177.4046 | 8.8842 |  |  |  | 945 | 444 | 181 | 159.3272 | 92.465 | 11.7201 |  |  | 1.2084
| 1023 | 384 | 128 | 158.8969 | 89.1767 | 9.995 |  |  |  | 1023 | 384 | 128 | 322.3023 | 178.9195 | 17.0838 |  |  |  | 945 | 444 | 201 | 159.0313 | 92.2866 | 15.619 |  |  | 2.0651
| 1023 | 384 | 256 | 159.8057 | 89.5402 | 14.7805 |  |  |  | 1023 | 384 | 256 | 326.2298 | 180.3628 | 39.1417 |  |  |  | 946 | 444 | 279 | 160.2074 | 92.758 | 21.5895 |  |  | 2.1046
| 1023 | 384 | 384 | 161.9662 | 90.4045 | 26.1577 |  |  |  | 1023 | 384 | 384 | 333.7283 | 183.1132 | 80.3918 |  |  |  | 946 | 444 | 379 | 163.3989 | 93.9657 | 36.6336 |  |  | 2.6204
| 1023 | 384 | 512 | 166.3491 | 92.1576 | 49.2378 |  |  |  | 1023 | 384 | 512 | 344.6451 | 187.0205 | 141.9833 |  |  |  | 948 | 443 | 490 | 169.3064 | 96.6806 | 59.964 |  |  | 1.8798
| 1023 | 384 | 640 | 174.656 | 95.4804 | 92.9813 |  |  |  | 1023 | 384 | 640 | 360.4888 | 192.8589 | 230.9754 |  |  |  | 949 | 443 | 603 | 178.2095 | 99.9655 | 107.0976 |  |  | 1.7473
| 1023 | 384 | 768 | 189.8688 | 101.5655 | 173.0906 |  |  |  | 1023 | 384 | 768 | 381.3528 | 200.7206 | 349.5494 |  |  |  | 952 | 442 | 719 | 194.4265 | 106.3628 | 185.5858 |  |  | 1.2072
| 1023 | 384 | 896 | 217.2161 | 112.5044 | 317.0997 |  |  |  | 1023 | 384 | 896 | 409.3582 | 211.9774 | 506.7753 |  |  |  | 955 | 442 | 835 | 220.809 | 117.3236 | 319.6091 |  |  | 1.0829
| 1023 | 384 | 1023 | 265.3803 | 131.7701 | 570.7289 |  |  |  | 1023 | 384 | 1023 | 450.2896 | 233.2463 | 721.4323 |  |  |  | 958 | 441 | 952 | 263.8713 | 135.8081 | 550.1538 |  |  | 1.1901
| 1023 | 512 | 0 | 165.2163 | 102.1688 | 11.0127 |  |  |  | 1023 | 512 | 0 | 335.0299 | 215.0204 | 13.5737 |  |  |  | 952 | 549 | 199 | 166.5116 | 107.0372 | 14.5573 |  |  | 1.5107
| 1023 | 512 | 128 | 165.4371 | 102.2571 | 12.1751 |  |  |  | 1023 | 512 | 128 | 337.1275 | 216.7136 | 21.9002 |  |  |  | 952 | 549 | 217 | 168.8488 | 108.1247 | 17.83 |  |  | 1.7803
| 1023 | 512 | 256 | 166.3458 | 102.6206 | 16.9605 |  |  |  | 1023 | 512 | 256 | 341.2718 | 218.3322 | 44.0911 |  |  |  | 952 | 549 | 289 | 169.8495 | 108.5253 | 23.1828 |  |  | 1.7118
| 1023 | 512 | 384 | 168.5064 | 103.4848 | 28.3377 |  |  |  | 1023 | 512 | 384 | 348.446 | 220.8759 | 85.4202 |  |  |  | 953 | 549 | 386 | 172.0316 | 109.3118 | 38.8206 |  |  | 2.2226
| 1023 | 512 | 512 | 172.8893 | 105.238 | 51.4179 |  |  |  | 1023 | 512 | 512 | 359.5105 | 224.9174 | 147.2962 |  |  |  | 954 | 549 | 494 | 176.1562 | 110.7535 | 63.7811 |  |  | 2.0397
| 1023 | 512 | 640 | 181.1962 | 108.5607 | 95.1614 |  |  |  | 1023 | 512 | 640 | 375.7754 | 231.0976 | 236.6103 |  |  |  | 956 | 549 | 606 | 185.7068 | 114.7573 | 108.8105 |  |  | 1.7275
| 1023 | 512 | 768 | 196.4089 | 114.6458 | 175.2706 |  |  |  | 1023 | 512 | 768 | 397.4052 | 239.3843 | 356.0083 |  |  |  | 958 | 548 | 721 | 200.3026 | 120.5002 | 189.088 |  |  | 1.422
| 1023 | 512 | 896 | 223.7563 | 125.5848 | 319.2797 |  |  |  | 1023 | 512 | 896 | 425.3365 | 250.737 | 513.4157 |  |  |  | 961 | 548 | 837 | 226.6586 | 131.3857 | 323.3225 |  |  | 1.2633
| 1023 | 512 | 1023 | 271.9205 | 144.8504 | 572.9089 |  |  |  | 1023 | 512 | 1023 | 466.8875 | 272.7402 | 729.1631 |  |  |  | 965 | 547 | 953 | 271.3029 | 150.8714 | 551.4962 |  |  | 1.5344
| 1023 | 640 | 0 | 177.6119 | 126.9598 | 15.1445 |  |  |  | 1023 | 640 | 0 | 356.7342 | 268.9666 | 20.1067 |  |  |  | 961 | 663 | 223 | 179.2278 | 133.7788 | 20.8406 |  |  | 2.015
| 1023 | 640 | 128 | 177.8326 | 127.0481 | 16.3069 |  |  |  | 1023 | 640 | 128 | 360.0884 | 271.6965 | 28.6625 |  |  |  | 961 | 663 | 238 | 180.6904 | 134.4542 | 22.8805 |  |  | 1.9539
| 1023 | 640 | 256 | 178.7414 | 127.4116 | 21.0924 |  |  |  | 1023 | 640 | 256 | 362.6614 | 272.06 | 50.9455 |  |  |  | 962 | 663 | 303 | 182.1071 | 135.0354 | 30.2312 |  |  | 2.027
| 1023 | 640 | 384 | 180.9019 | 128.2759 | 32.4696 |  |  |  | 1023 | 640 | 384 | 370.2033 | 274.7401 | 92.5196 |  |  |  | 962 | 663 | 395 | 184.6362 | 136.034 | 43.7197 |  |  | 2.0343
| 1023 | 640 | 512 | 185.2848 | 130.029 | 55.5497 |  |  |  | 1023 | 640 | 512 | 382.1695 | 279.782 | 155.2292 |  |  |  | 963 | 663 | 500 | 189.4576 | 137.8733 | 67.4986 |  |  | 1.8563
| 1023 | 640 | 640 | 193.5917 | 133.3518 | 99.2932 |  |  |  | 1023 | 640 | 640 | 396.8685 | 284.5322 | 243.7384 |  |  |  | 965 | 662 | 611 | 197.2834 | 141.1221 | 115.2413 |  |  | 1.9618
| 1023 | 640 | 768 | 208.8045 | 139.4369 | 179.4025 |  |  |  | 1023 | 640 | 768 | 419.1695 | 293.5322 | 363.8581 |  |  |  | 967 | 662 | 725 | 214.125 | 147.8712 | 194.3634 |  |  | 1.6804
| 1023 | 640 | 896 | 236.1518 | 150.3758 | 323.4116 |  |  |  | 1023 | 640 | 896 | 445.471 | 303.6648 | 519.3295 |  |  |  | 970 | 662 | 840 | 240.1374 | 158.3192 | 332.0587 |  |  | 1.5131
| 1023 | 640 | 1023 | 284.316 | 169.6415 | 577.0408 |  |  |  | 1023 | 640 | 1023 | 487.6521 | 326.4205 | 735.3804 |  |  |  | 974 | 661 | 956 | 285.83 | 178.4149 | 555.3434 |  |  | 1.915
| 1023 | 768 | 0 | 200.3123 | 172.3607 | 22.7113 |  |  |  | 1023 | 768 | 0 | 386.791 | 342.438 | 28.603 |  |  |  | 974 | 781 | 249 | 201.8507 | 179.8106 | 28.8919 |  |  | 2.237
| 1023 | 768 | 128 | 200.533 | 172.449 | 23.8737 |  |  |  | 1023 | 768 | 128 | 386.6277 | 342.3875 | 36.993 |  |  |  | 974 | 781 | 262 | 201.7081 | 179.7334 | 32.2095 |  |  | 2.2595
| 1023 | 768 | 256 | 201.4418 | 172.8125 | 28.6592 |  |  |  | 1023 | 768 | 256 | 391.8529 | 344.8958 | 59.7346 |  |  |  | 974 | 781 | 321 | 205.1515 | 181.312 | 39.1185 |  |  | 2.0339
| 1023 | 768 | 384 | 203.6023 | 173.6767 | 40.0364 |  |  |  | 1023 | 768 | 384 | 398.1968 | 346.6885 | 101.3773 |  |  |  | 975 | 781 | 407 | 208.1699 | 182.5453 | 52.6178 |  |  | 1.9717
| 1023 | 768 | 512 | 207.9852 | 175.4299 | 63.1165 |  |  |  | 1023 | 768 | 512 | 409.4868 | 350.9454 | 163.8048 |  |  |  | 976 | 781 | 509 | 212.525 | 184.2396 | 76.2873 |  |  | 1.8717
| 1023 | 768 | 640 | 216.2921 | 178.7526 | 106.86 |  |  |  | 1023 | 768 | 640 | 425.3092 | 356.76 | 253.069 |  |  |  | 977 | 781 | 617 | 221.3451 | 187.8713 | 123.9902 |  |  | 1.835
| 1023 | 768 | 768 | 231.5049 | 184.8377 | 186.9693 |  |  |  | 1023 | 768 | 768 | 447.4571 | 365.3503 | 372.7599 |  |  |  | 980 | 781 | 730 | 237.9757 | 194.6696 | 203.9265 |  |  | 1.6166
| 1023 | 768 | 896 | 258.8522 | 195.7767 | 330.9784 |  |  |  | 1023 | 768 | 896 | 474.9136 | 376.5437 | 529.6024 |  |  |  | 983 | 780 | 844 | 262.7461 | 204.853 | 342.2048 |  |  | 1.6204
| 1023 | 768 | 1023 | 307.0164 | 215.0423 | 584.6076 |  |  |  | 1023 | 768 | 1023 | 517.2343 | 399.5285 | 745.8756 |  |  |  | 986 | 780 | 959 | 308.5907 | 225.6091 | 568.9135 |  |  | 2.0966
| 1023 | 896 | 0 | 241.1199 | 253.9759 | 36.3139 |  |  |  | 1023 | 896 | 0 | 425.9417 | 443.2555 | 39.3163 |  |  |  | 989 | 902 | 278 | 244.1569 | 259.7173 | 44.5443 |  |  | 1.2671
| 1023 | 896 | 128 | 241.3407 | 254.0642 | 37.4763 |  |  |  | 1023 | 896 | 128 | 427.8663 | 444.5023 | 48.0035 |  |  |  | 989 | 902 | 289 | 244.5974 | 259.9417 | 46.819 |  |  | 1.3427
| 1023 | 896 | 256 | 242.2494 | 254.4277 | 42.2617 |  |  |  | 1023 | 896 | 256 | 433.5011 | 447.4095 | 71.3224 |  |  |  | 990 | 902 | 341 | 245.1987 | 260.1492 | 52.7134 |  |  | 1.4314
| 1023 | 896 | 384 | 244.4099 | 255.2919 | 53.6389 |  |  |  | 1023 | 896 | 384 | 439.7693 | 449.0533 | 113.3925 |  |  |  | 990 | 902 | 422 | 247.7219 | 261.1039 | 67.8243 |  |  | 1.6195
| 1023 | 896 | 512 | 248.7929 | 257.0451 | 76.7191 |  |  |  | 1023 | 896 | 512 | 450.761 | 452.8166 | 176.0321 |  |  |  | 991 | 902 | 520 | 252.9228 | 263.1272 | 94.8679 |  |  | 1.7009
| 1023 | 896 | 640 | 257.0998 | 260.3679 | 120.4626 |  |  |  | 1023 | 896 | 640 | 468.9668 | 460.9906 | 267.1693 |  |  |  | 993 | 902 | 625 | 260.7502 | 265.994 | 138.1451 |  |  | 1.4591
| 1023 | 896 | 768 | 272.3125 | 266.453 | 200.5718 |  |  |  | 1023 | 896 | 768 | 487.8362 | 466.6454 | 384.8461 |  |  |  | 995 | 902 | 736 | 277.399 | 273.4435 | 219.8401 |  |  | 1.346
| 1023 | 896 | 896 | 299.6598 | 277.3919 | 344.5809 |  |  |  | 1023 | 896 | 896 | 515.3818 | 477.5195 | 541.2156 |  |  |  | 998 | 902 | 849 | 302.6832 | 283.7537 | 355.4382 |  |  | 1.249
| 1023 | 896 | 1023 | 347.824 | 296.6576 | 598.2101 |  |  |  | 1023 | 896 | 1023 | 558.6589 | 501.0875 | 758.1703 |  |  |  | 1001 | 901 | 963 | 349.5851 | 306.4784 | 579.7872 |  |  | 2.3432
| 1023 | 1023 | 0 | 312.9904 | 397.7169 | 60.2707 |  |  |  | 1023 | 1023 | 0 | 485.4778 | 581.1262 | 49.8028 |  |  |  | 1008 | 1023 | 308 | 312.7471 | 394.4881 | 67.0313 |  |  | 0.732
| 1023 | 1023 | 128 | 313.2111 | 397.8052 | 61.4331 |  |  |  | 1023 | 1023 | 128 | 486.4987 | 580.3929 | 59.7719 |  |  |  | 1008 | 1023 | 318 | 312.8717 | 394.5325 | 72.2468 |  |  | 1.0674
| 1023 | 1023 | 256 | 314.1199 | 398.1687 | 66.2185 |  |  |  | 1023 | 1023 | 256 | 489.9342 | 580.6239 | 84.7374 |  |  |  | 1008 | 1023 | 364 | 314.0383 | 395.0086 | 78.2441 |  |  | 1.1376
| 1023 | 1023 | 384 | 316.2804 | 399.0329 | 77.5958 |  |  |  | 1023 | 1023 | 384 | 497.7522 | 583.3496 | 129.1168 |  |  |  | 1009 | 1023 | 439 | 315.8226 | 395.6337 | 91.8595 |  |  | 1.2796
| 1023 | 1023 | 512 | 320.6634 | 400.7861 | 100.6759 |  |  |  | 1023 | 1023 | 512 | 509.4142 | 587.7039 | 193.4968 |  |  |  | 1010 | 1023 | 532 | 321.9867 | 398.9397 | 119.3959 |  |  | 1.4448
| 1023 | 1023 | 640 | 328.9702 | 404.1088 | 144.4194 |  |  |  | 1023 | 1023 | 640 | 525.3155 | 593.1914 | 284.1667 |  |  |  | 1012 | 1023 | 635 | 332.725 | 403.0959 | 166.5791 |  |  | 1.5323
| 1023 | 1023 | 768 | 344.183 | 410.1939 | 224.5286 |  |  |  | 1023 | 1023 | 768 | 547.4497 | 602.3269 | 403.7764 |  |  |  | 1014 | 1023 | 744 | 348.3099 | 409.9762 | 244.3929 |  |  | 1.333
| 1023 | 1023 | 896 | 371.5303 | 421.1329 | 368.5378 |  |  |  | 1023 | 1023 | 896 | 574.2974 | 612.5073 | 558.064 |  |  |  | 1016 | 1023 | 855 | 375.9825 | 421.9662 | 387.8161 |  |  | 1.3803
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19478 | 0.21203 | 0.36046 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | 0.1934 | 0.3323 |  |  | 0.2862
| 0 | 0 | 128 | 0.2207 | 0.0883 | 1.1624 |  |  |  | 0 | 0 | 128 | 1.167 | 0.53928 | 5.9044 |  |  |  | 29 | 0 | 113 | 0.5732 | 0.3254 | 2.5505 |  |  | 2.6216
| 0 | 0 | 256 | 1.1295 | 0.4518 | 5.9478 |  |  |  | 0 | 0 | 256 | 4.22 | 1.5859 | 23.2319 |  |  |  | 62 | 0 | 236 | 1.4546 | 0.6221 | 7.5914 |  |  | 2.0338
| 0 | 0 | 384 | 3.29 | 1.316 | 17.3251 |  |  |  | 0 | 0 | 384 | 10.5962 | 3.7669 | 59.4739 |  |  |  | 93 | 0 | 354 | 3.6723 | 1.3797 | 19.7904 |  |  | 1.4818
| 0 | 0 | 512 | 7.6729 | 3.0692 | 40.4052 |  |  |  | 0 | 0 | 512 | 20.6689 | 7.2652 | 116.7361 |  |  |  | 124 | 0 | 473 | 8.4313 | 3.1235 | 45.7873 |  |  | 1.374
| 0 | 0 | 640 | 15.9798 | 6.3919 | 84.1487 |  |  |  | 0 | 0 | 640 | 35.4917 | 12.4696 | 201.0981 |  |  |  | 154 | 0 | 591 | 16.9276 | 6.1412 | 89.631 |  |  | 1.5044
| 0 | 0 | 768 | 31.1926 | 12.477 | 164.2579 |  |  |  | 0 | 0 | 768 | 56.2549 | 20.0489 | 318.8319 |  |  |  | 185 | 0 | 710 | 31.3225 | 11.5412 | 164.6664 |  |  | 1.3655
| 0 | 0 | 896 | 58.5399 | 23.416 | 308.267 |  |  |  | 0 | 0 | 896 | 84.7617 | 31.0792 | 480.5747 |  |  |  | 216 | 0 | 828 | 57.8911 | 22.4551 | 302.8925 |  |  | 0.7069
| 0 | 0 | 1023 | 106.7041 | 42.6817 | 561.8963 |  |  |  | 0 | 0 | 1023 | 125.506 | 50.4537 | 710.1418 |  |  |  | 247 | 0 | 946 | 102.3105 | 41.2098 | 532.9951 |  |  | 0.678
| 0 | 128 | 0 | 0.3294 | 0.6588 | 0.1098 |  |  |  | 0 | 128 | 0 | 1.1503 | 2.7071 | 0.68637 |  |  |  | 58 | 120 | 34 | 0.8169 | 1.6891 | 0.5338 |  |  | 5.4861
| 0 | 256 | 0 | 1.6854 | 3.3709 | 0.5618 |  |  |  | 0 | 256 | 0 | 4.8033 | 12.1992 | 1.9208 |  |  |  | 122 | 252 | 71 | 1.984 | 4.2677 | 1.1081 |  |  | 3.4786
| 0 | 384 | 0 | 4.9094 | 9.8187 | 1.6365 |  |  |  | 0 | 384 | 0 | 12.8842 | 33.1774 | 4.6018 |  |  |  | 182 | 377 | 106 | 5.7836 | 12.0465 | 2.186 |  |  | 2.2442
| 0 | 512 | 0 | 11.4495 | 22.8991 | 3.8165 |  |  |  | 0 | 512 | 0 | 26.617 | 68.6852 | 9.0613 |  |  |  | 243 | 503 | 141 | 12.6745 | 26.2296 | 4.8493 |  |  | 1.9737
| 0 | 640 | 0 | 23.8451 | 47.6902 | 7.9484 |  |  |  | 0 | 640 | 0 | 46.8809 | 120.8046 | 15.4385 |  |  |  | 304 | 629 | 177 | 25.6426 | 52.1913 | 10.8971 |  |  | 2.0839
| 0 | 768 | 0 | 46.5455 | 93.091 | 15.5152 |  |  |  | 0 | 768 | 0 | 75.4804 | 193.7368 | 23.9608 |  |  |  | 365 | 755 | 212 | 48.3758 | 98.6785 | 18.5288 |  |  | 1.6902
| 0 | 896 | 0 | 87.3531 | 174.7062 | 29.1177 |  |  |  | 0 | 896 | 0 | 116.9538 | 297.5749 | 35.0626 |  |  |  | 426 | 881 | 248 | 87.7027 | 176.9968 | 33.796 |  |  | 1.0471
| 0 | 1023 | 0 | 159.2236 | 318.4472 | 53.0745 |  |  |  | 0 | 1023 | 0 | 176 | 437.1892 | 45.9011 |  |  |  | 486 | 1007 | 283 | 155.9282 | 312.3476 | 58.3641 |  |  | 0.9626
| 128 | 0 | 0 | 0.3181 | 0.164 | 0.0149 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 2.3874 | 1.2193 | 0.42701 |  |  |  | 112 | 34 | 19 | 0.6827 | 0.4245 | 0.3721 |  |  | 1.4566
| 256 | 0 | 0 | 1.6277 | 0.8391 | 0.0762 |  |  |  | 256 | 0 | 0 | 10.671 | 5.0288 | 0.68544 |  |  |  | 235 | 72 | 40 | 2.0261 | 1.0437 | 0.4018 |  |  | 1.8175
| 384 | 0 | 0 | 4.7411 | 2.4441 | 0.2219 |  |  |  | 384 | 0 | 0 | 28.1588 | 13.0532 | 1.1792 |  |  |  | 352 | 107 | 60 | 5.509 | 2.7453 | 0.5444 |  |  | 1.6881
| 512 | 0 | 0 | 11.0572 | 5.7002 | 0.5175 |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 56.334 | 25.9655 | 1.887 |  |  |  | 470 | 143 | 80 | 12.5304 | 6.1786 | 0.9811 |  |  | 1.5016
| 640 | 0 | 0 | 23.0279 | 11.8713 | 1.0777 |  |  |  | 640 | 0 | 0 | 96.6779 | 44.4332 | 2.762 |  |  |  | 587 | 179 | 100 | 25.5596 | 13.469 | 1.5607 |  |  | 1.2313
| 768 | 0 | 0 | 44.9503 | 23.1727 | 2.1036 |  |  |  | 768 | 0 | 0 | 150.6034 | 69.0811 | 3.6551 |  |  |  | 705 | 215 | 120 | 48.7081 | 25.1751 | 2.5785 |  |  | 0.9958
| 896 | 0 | 0 | 84.3594 | 43.4889 | 3.948 |  |  |  | 896 | 0 | 0 | 221.4225 | 101.3881 | 4.3053 |  |  |  | 822 | 251 | 140 | 87.1242 | 45.1906 | 5.6031 |  |  | 1.4464
| 1023 | 0 | 0 | 153.7668 | 79.2697 | 7.1962 |  |  |  | 1023 | 0 | 0 | 306.4985 | 139.953 | 4.0692 |  |  |  | 939 | 286 | 160 | 154.0974 | 80.3758 | 9.5714 |  |  | 1.3221
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19315 | 0.21096 | 0.35919 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1773 | 0.1936 | 0.3314 |  |  | 0.2874
| 64 | 64 | 64 | 0.197 | 0.2067 | 0.292 |  |  |  | 64 | 64 | 64 | 1.4165 | 1.3407 | 2.4233 |  |  |  | 64 | 64 | 61 | 0.4955 | 0.6331 | 0.8152 |  |  | 1.5478
| 128 | 128 | 128 | 0.8682 | 0.911 | 1.2871 |  |  |  | 128 | 128 | 128 | 4.9453 | 4.6481 | 7.1709 |  |  |  | 121 | 122 | 115 | 1.9396 | 2.2731 | 3.3892 |  |  | 3.3967
| 192 | 192 | 192 | 2.2047 | 2.3135 | 3.2683 |  |  |  | 192 | 192 | 192 | 11.2307 | 10.6741 | 15.5908 |  |  |  | 188 | 189 | 179 | 3.7319 | 4.0453 | 5.7172 |  |  | 2.6993
| 256 | 256 | 256 | 4.4426 | 4.6617 | 6.5858 |  |  |  | 256 | 256 | 256 | 21.4007 | 20.4492 | 28.0188 |  |  |  | 255 | 256 | 242 | 6.7334 | 6.8569 | 9.8428 |  |  | 2.8686
| 320 | 320 | 320 | 7.887 | 8.2761 | 11.692 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 35.9767 | 34.7916 | 46.5739 |  |  |  | 317 | 318 | 301 | 11.2027 | 11.4496 | 17.4311 |  |  | 3.3168
| 384 | 384 | 384 | 12.9405 | 13.5789 | 19.1834 |  |  |  | 384 | 384 | 384 | 55.4139 | 53.7689 | 70.4947 |  |  |  | 382 | 383 | 363 | 16.7433 | 17.7136 | 25.2347 |  |  | 2.4882
| 448 | 448 | 448 | 20.1361 | 21.1294 | 29.8503 |  |  |  | 448 | 448 | 448 | 79.2912 | 77.471 | 99.7136 |  |  |  | 445 | 447 | 423 | 24.6093 | 26.131 | 37.3476 |  |  | 2.6023
| 512 | 512 | 512 | 30.1797 | 31.6685 | 44.7392 |  |  |  | 512 | 512 | 512 | 109.3245 | 107.766 | 135.9343 |  |  |  | 510 | 512 | 484 | 35.6691 | 37.4174 | 53.7767 |  |  | 2.2851
| 576 | 576 | 576 | 44.0061 | 46.177 | 65.2359 |  |  |  | 576 | 576 | 576 | 144.6762 | 142.9237 | 180.2494 |  |  |  | 574 | 576 | 545 | 50.6511 | 53.2255 | 77.0094 |  |  | 2.4654
| 640 | 640 | 640 | 62.8528 | 65.9534 | 93.1747 |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 186.5548 | 185.3739 | 230.7533 |  |  |  | 637 | 639 | 605 | 70.5801 | 73.9574 | 105.1433 |  |  | 2.3516
| 704 | 704 | 704 | 88.3575 | 92.7162 | 130.9836 |  |  |  | 704 | 704 | 704 | 235.6746 | 235.2351 | 292.2966 |  |  |  | 701 | 703 | 666 | 96.1477 | 101.5384 | 144.7816 |  |  | 2.2828
| 768 | 768 | 768 | 122.6884 | 128.7408 | 181.8767 |  |  |  | 768 | 768 | 768 | 290.2874 | 290.7455 | 359.994 |  |  |  | 765 | 768 | 726 | 130.9539 | 137.9213 | 195.9124 |  |  | 1.6695
| 832 | 832 | 832 | 168.7178 | 177.0408 | 250.112 |  |  |  | 832 | 832 | 832 | 354.6724 | 357.6752 | 439.1471 |  |  |  | 829 | 832 | 787 | 177.5223 | 186.1702 | 260.8019 |  |  | 1.1953
| 896 | 896 | 896 | 230.2525 | 241.6111 | 341.3327 |  |  |  | 896 | 896 | 896 | 429.9283 | 436.9254 | 533.259 |  |  |  | 893 | 896 | 848 | 237.6283 | 249.6653 | 350.9521 |  |  | 0.8178
| 960 | 960 | 960 | 312.3427 | 327.751 | 463.0257 |  |  |  | 960 | 960 | 960 | 515.9963 | 527.5624 | 643.8269 |  |  |  | 957 | 960 | 908 | 315.2358 | 330.6088 | 469.1506 |  |  | 0.3519
| 1023 | 1023 | 1023 | 419.6945 | 440.3986 | 622.167 |  |  |  | 1023 | 1023 | 1023 | 612.7474 | 631.4369 | 764.5195 |  |  |  | 1020 | 1023 | 968 | 419.0728 | 440.3986 | 609.6953 |  |  | 1.353