## Data
R | G | B | target | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT | raw | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT | ∆u*v* | ∆E* | ∆ E00 | calibration | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT | ∆u*v* | ∆E* | ∆ E00 | Δu'v' | raw | Δu' | Δv' | calibration | Δu' | Δv'
1023 | 0 | 0 |  | 280.6608 | 144.6859 | 13.1347 | 0.64007 | 0.32997 | 0.4508 | 0.52289 |  |  | 396.65 | 176.5855 | 3.1783 | 0.68813 | 0.30635 | 0.51935 | 0.52022 | -1 | 67.3185 | 67.4862 | 7.2723 |  | 295.179 | 152.352 | 13.9552 | 0.63963 | 0.33013 | 0.45026 | 0.52288 | -1 | 1.4602 | 1.4604 | 0.8466 | 0.00054129 | [6 empty] | Primary Red | 0.8466 | 1023 | 0 | 0 | 295.179 | 152.352 | 13.9552 | 281.0896 | 144.532 | 11.3464
0 | 1023 | 0 |  | 243.5319 | 487.0638 | 81.1773 | 0.3 | 0.6 | 0.125 | 0.5625 |  |  | 149.4698 | 513.1829 | 50.9971 | 0.20944 | 0.7191 | 0.074733 | 0.57732 | -1 | 63.3286 | 63.3548 | 9.928 |  | 259.235 | 514.9733 | 83.999 | 0.30207 | 0.60006 | 0.12591 | 0.56276 | 6166 | 0.4783 | 0.4945 | 0.1762 | 0.00094127 | [6 empty] | Primary Green | 0.1762 | 0 | 1023 | 0 | 259.235 | 514.9733 | 83.999 | 245.0889 | 488.8326 | 80.4258
0 | 0 | 1023 |  | 122.7136 | 49.0854 | 646.2008 | 0.15002 | 0.060007 | 0.17546 | 0.15791 |  |  | 165.1649 | 54.0333 | 888.6998 | 0.14908 | 0.048771 | 0.18141 | 0.13353 | -1 | 17.204 | 17.2756 | 4.467 |  | 129.3851 | 51.6797 | 681.9399 | 0.14992 | 0.059883 | 0.17541 | 0.15765 | -1 | 0.0748 | 0.2171 | 0.2257 | 0.00026786 | [6 empty] | Primary Blue | 0.2257 | 0 | 0 | 1023 | 129.3851 | 51.6797 | 681.9399 | 122.5926 | 48.4664 | 649.9094
1023 | 1023 | 1023 |  | 646.9062 | 680.8351 | 740.5128 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 710.6121 | 741.3856 | 942.1136 | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522 | 7765 | 18.5046 | 18.8039 | 9.1299 |  | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 0.31282 | 0.32933 | 0.19779 | 0.46851 | 6483 | 0.3937 | 0.3938 | 0.2286 | 8.7526e-05 | [6 empty] | 100% White | 0.2286 | 1023 | 1023 | 1023 | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 646.9827 | 680.7753 | 737.9638
0 | 1023 | 1023 |  | 366.2455 | 536.1492 | 727.3781 | 0.22472 | 0.32897 | 0.13833 | 0.45562 |  |  | 313.5867 | 565.756 | 936.9775 | 0.17265 | 0.31148 | 0.10803 | 0.43854 | 33492 | 43.5441 | 43.5872 | 8.44 |  | 388.3022 | 568.4156 | 775.2634 | 0.2242 | 0.32819 | 0.13818 | 0.45512 | 13648 | 0.3601 | 0.3601 | 0.1347 | 0.00052146 | [6 empty] | 100% Cyan | 0.1347 | 0 | 1023 | 1023 | 388.3022 | 568.4156 | 775.2634 | 365.4823 | 536.1477 | 726.0586
1023 | 1023 | 0 |  | 524.1926 | 631.7497 | 94.312 | 0.41927 | 0.5053 | 0.2039 | 0.55291 |  |  | 544.9347 | 688.0944 | 53.0678 | 0.42371 | 0.53503 | 0.1977 | 0.56168 | 3995 | 16.962 | 17.274 | 4.6647 |  | 554.1672 | 667.0019 | 99.5466 | 0.4196 | 0.50503 | 0.20415 | 0.55287 | 3948 | 0.3052 | 0.3065 | 0.0877 | 0.00025685 | [6 empty] | 100% Yellow | 0.0877 | 1023 | 1023 | 0 | 554.1672 | 667.0019 | 99.5466 | 523.9393 | 632.22 | 94.2669
1023 | 0 | 1023 |  | 403.3743 | 193.7714 | 659.3355 | 0.32103 | 0.15422 | 0.30513 | 0.3298 |  |  | 562.955 | 230.7585 | 893.8783 | 0.33358 | 0.13674 | 0.33579 | 0.3097 | -1 | 40.9244 | 41.1794 | 6.2413 |  | 425.9303 | 204.366 | 696.5075 | 0.32102 | 0.15403 | 0.30527 | 0.32957 | -1 | 0.3836 | 0.386 | 0.0638 | 0.00027217 | [6 empty] | 100% Magenta | 0.0638 | 1023 | 0 | 1023 | 425.9303 | 204.366 | 696.5075 | 404.1156 | 194.1037 | 658.6436
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.5149 | 0.553 | 1.0291 | 0.24554 | 0.26371 | 0.17312 | 0.41833 | 22214 | 0.5328 | 0.9068 | 0.9816 |  | 0.4833 | 0.5243 | 0.948 | 0.24714 | 0.2681 | 0.17273 | 0.42162 | 14805 | 0.5834 | 1.166 | 1.1038 | #DIV/0! | [6 empty] | Grey 100% | 1.1038 | 1023 | 1023 | 1023 | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 0.7006 | 0.7608 | 1.2733
102 | 102 | 102 |  | 4.0554 | 4.2681 | 4.6422 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 5.335 | 5.4437 | 7.1048 | 0.29832 | 0.3044 | 0.19704 | 0.45236 | 7770 | 1.5104 | 2.1713 | 2.8526 |  | 3.9495 | 4.0901 | 4.2383 | 0.32168 | 0.33313 | 0.2025 | 0.47184 | 5783 | 0.5919 | 1.2399 | 1.4949 | 0.0057906 | [6 empty] | Grey 90% | 1.4949 | 921 | 921 | 921 | 544.7958 | 572.8531 | 624.9224 | 3.426 | 3.4471 | 3.6228
205 | 205 | 205 |  | 18.8353 | 19.8232 | 21.5608 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 23.2268 | 23.3463 | 29.9363 | 0.30358 | 0.30514 | 0.20056 | 0.45359 | 7365 | 4.2549 | 4.7016 | 4.9005 |  | 19.3802 | 20.3982 | 21.869 | 0.31437 | 0.33089 | 0.19828 | 0.46957 | 6675 | 0.473 | 0.7688 | 0.6 | 0.0012339 | [6 empty] | Grey 80% | 0.6 | 818 | 818 | 818 | 416.3295 | 437.4499 | 474.0874 | 17.866 | 18.8303 | 20.9125
307 | 307 | 307 |  | 45.7951 | 48.197 | 52.4216 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 56.1614 | 56.2582 | 71.5606 | 0.30526 | 0.30578 | 0.20153 | 0.45422 | 7234 | 6.5929 | 7.0648 | 6.4923 |  | 48.1826 | 50.8085 | 54.8121 | 0.31327 | 0.33035 | 0.19772 | 0.46912 | 6229 | 1.3458 | 1.3473 | 1.2232 | 0.00069983 | [6 empty] | Grey 70% | 1.2232 | 716 | 716 | 716 | 310.1697 | 326.9562 | 358.3149 | 46.078 | 48 | 50.9407
409 | 409 | 409 |  | 86.0808 | 90.5955 | 98.5366 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 104.7986 | 104.9308 | 134.0139 | 0.30487 | 0.30526 | 0.20146 | 0.45385 | 7270 | 9.0233 | 9.5002 | 7.9614 |  | 90.9788 | 95.8372 | 106.0119 | 0.31069 | 0.32728 | 0.19708 | 0.4671 | 6411 | 0.635 | 0.6387 | 0.4427 | 0.0015214 | [6 empty] | Grey 60% | 0.4427 | 614 | 614 | 614 | 220.622 | 232.5108 | 252.8047 | 86.4955 | 90.9095 | 97.6997
512 | 512 | 512 |  | 141.0941 | 148.4942 | 161.5103 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 169.5674 | 170.577 | 218.5477 | 0.30351 | 0.30531 | 0.20044 | 0.45368 | 7367 | 11.1267 | 11.6065 | 8.7796 |  | 148.4968 | 156.1113 | 170.435 | 0.3126 | 0.32863 | 0.1979 | 0.4681 | 6417 | 0.7308 | 0.7312 | 0.5859 | 0.00033575 | [6 empty] | Grey 50% | 0.5859 | 512 | 512 | 512 | 148.4968 | 156.1113 | 170.435 | 141.4235 | 148.3435 | 160.0903
614 | 614 | 614 |  | 210.4192 | 221.4553 | 240.8666 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 248.7785 | 251.8057 | 322.5647 | 0.30223 | 0.30591 | 0.19928 | 0.45383 | 7449 | 12.827 | 13.2932 | 9.0793 |  | 220.622 | 232.5108 | 252.8047 | 0.31252 | 0.32936 | 0.19757 | 0.46849 | 6496 | 0.1727 | 0.2414 | 0.236 | 0.00025233 | [6 empty] | Grey 40% | 0.236 | 409 | 409 | 409 | 90.9788 | 95.8372 | 106.0119 | 209.3183 | 220.053 | 239.3511
716 | 716 | 716 |  | 295.069 | 310.5448 | 337.7651 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 342.9408 | 349.4397 | 448.2384 | 0.30066 | 0.30636 | 0.19797 | 0.45387 | 7554 | 14.5553 | 14.9897 | 9.2864 |  | 310.1697 | 326.9562 | 358.3149 | 0.31159 | 0.32845 | 0.19726 | 0.46786 | 6498 | 0.1778 | 0.1781 | 0.1433 | 0.00079148 | [6 empty] | Grey 30% | 0.1433 | 307 | 307 | 307 | 48.1826 | 50.8085 | 54.8121 | 294.8351 | 310.4409 | 336.9069
818 | 818 | 818 |  | 395.5234 | 416.2678 | 452.7552 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 452.4598 | 464.6022 | 595.6541 | 0.2991 | 0.30713 | 0.19654 | 0.45408 | 7652 | 16.1251 | 16.5379 | 9.3405 |  | 416.3295 | 437.4499 | 474.0874 | 0.31353 | 0.32944 | 0.19824 | 0.46868 | 6536 | 0.5657 | 0.6088 | 0.4771 | 0.0004946 | [6 empty] | Grey 20% | 0.4771 | 205 | 205 | 205 | 19.3802 | 20.3982 | 21.869 | 393.3624 | 413.4212 | 452.4585
921 | 921 | 921 |  | 513.4358 | 540.3644 | 587.7293 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 577.5225 | 597.6294 | 762.6215 | 0.29803 | 0.30841 | 0.19528 | 0.45467 | 7704 | 17.2935 | 17.6781 | 9.2382 |  | 544.7958 | 572.8531 | 624.9224 | 0.31264 | 0.32874 | 0.19789 | 0.46817 | 6424 | 1.1394 | 1.1418 | 0.8115 | 0.00026692 | [6 empty] | Grey 10% | 0.8115 | 102 | 102 | 102 | 3.9495 | 4.0901 | 4.2383 | 513.8981 | 539.245 | 582.1931
1023 | 1023 | 1023 |  | 646.9062 | 680.8351 | 740.5128 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 710.5624 | 741.3351 | 942.1025 | 0.29681 | 0.30966 | 0.19392 | 0.45521 | 7766 | 18.5114 | 18.8101 | 9.1319 |  | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 0.31282 | 0.32933 | 0.19779 | 0.46851 | 6481 | 0.4125 | 0.4125 | 0.2398 | 8.7526e-05 |  | -0.0022708 | -0.0013278 |  | -0.0022708 | -0.0013278 | Grey 0% | 0.2398 | 0 | 0 | 0 | 0.4833 | 0.5243 | 0.948 | 647.0629 | 680.8118 | 737.9253
465 | 319 | 257 |  | 74.1605 | 65.3972 | 39.5084 | 0.41415 | 0.36521 | 0.25275 | 0.50149 |  |  | 100.2404 | 79.2489 | 50.4722 | 0.4359 | 0.34462 | 0.27837 | 0.49517 | 2485 | 16.1473 | 16.5251 | 7.7597 |  | 76.3967 | 67.7999 | 42.1995 | 0.40986 | 0.36374 | 0.25048 | 0.50017 | 3062 | 0.0476 | 0.1897 | 0.1591 | 0.0026305 |  | 0.00049925 | -2.0231e-05 |  | 0.00049925 | -2.0231e-05 | EBU1 Dark Skin | 0.1591 | 465 | 319 | 257 | 76.3967 | 67.7999 | 42.1995 | 73.4191 | 64.7214 | 38.9558
813 | 613 | 529 |  | 276.9878 | 256.6405 | 185.6741 | 0.38508 | 0.35679 | 0.23656 | 0.49316 |  |  | 342.7404 | 294.5351 | 240.2941 | 0.39056 | 0.33563 | 0.2501 | 0.48358 | 3334 | 16.5 | 16.9631 | 9.1029 |  | 293.6416 | 271.4868 | 196.2727 | 0.38566 | 0.35656 | 0.23706 | 0.49314 | 3690 | 0.2005 | 0.2191 | 0.094 | 0.00049966 |  | 0.00047173 | 0.0001825 |  | 0.00047173 | 0.0001825 | EBU2 Light Skin | 0.094 | 813 | 613 | 529 | 293.6416 | 271.4868 | 196.2727 | 276.3295 | 255.8306 | 184.5774
733 | 547 | 509 |  | 222.6519 | 202.9253 | 165.9159 | 0.37642 | 0.34307 | 0.23659 | 0.48517 |  |  | 281.1664 | 235.6307 | 218.7481 | 0.38226 | 0.32035 | 0.2515 | 0.47423 | 3397 | 16.935 | 17.3912 | 8.8593 |  | 234.8756 | 213.7204 | 174.1189 | 0.37718 | 0.34321 | 0.23707 | 0.48536 | 3805 | 0.423 | 0.4407 | 0.2326 | 0.0005058 |  | -0.00023007 | 0.00018693 |  | -0.00023007 | 0.00018693 | EBU3 Light Greyish Red | 0.2326 | 733 | 547 | 509 | 234.8756 | 213.7204 | 174.1189 | 222.1747 | 201.9535 | 165.0753
519 | 633 | 212 |  | 151.6236 | 203.4659 | 51.4444 | 0.37297 | 0.50049 | 0.18061 | 0.54533 |  |  | 158.0067 | 226.9381 | 49.5174 | 0.36368 | 0.52234 | 0.17033 | 0.55043 | 4940 | 11.6946 | 12.0427 | 4.0255 |  | 159.5337 | 214.4271 | 53.8977 | 0.37287 | 0.50116 | 0.18038 | 0.54552 | 4707 | 0.927 | 0.9339 | 0.3799 | 0.00029644 |  | 0.00093466 | 0.00093317 |  | 0.00093466 | 0.00093317 | EBU4 Light Yellow Green | 0.3799 | 519 | 633 | 212 | 159.5337 | 214.4271 | 53.8977 | 151.8681 | 202.5781 | 50.6433
395 | 629 | 650 |  | 163.3705 | 202.9978 | 267.723 | 0.25765 | 0.32014 | 0.1629 | 0.45543 |  |  | 172.5765 | 225.2036 | 362.4399 | 0.22701 | 0.29623 | 0.14884 | 0.43701 | 17764 | 20.4826 | 20.6636 | 6.6055 |  | 173.4069 | 214.6784 | 280.0244 | 0.25955 | 0.32132 | 0.16384 | 0.45637 | 10888 | 0.5776 | 0.5905 | 0.2529 | 0.0013208 |  | 0.00085677 | 0.00098715 |  | 0.00085677 | 0.00098715 | EBU5 Light Bluish Green | 0.2529 | 395 | 629 | 650 | 173.4069 | 214.6784 | 280.0244 | 162.4429 | 202.0343 | 268.4744
646 | 553 | 776 |  | 231.8245 | 205.203 | 377.5859 | 0.28458 | 0.2519 | 0.20873 | 0.41571 |  |  | 290.3785 | 235.8186 | 520.0034 | 0.27756 | 0.2254 | 0.21559 | 0.39393 | 29480 | 22.0017 | 22.3091 | 6.5364 |  | 245.3672 | 216.8163 | 395.1074 | 0.28621 | 0.25291 | 0.20958 | 0.41669 | 12907 | 0.1719 | 0.1793 | 0.0895 | 0.0013071 |  | 0.0013361 | 0.00016211 |  | 0.0013361 | 0.00016211 | EBU6 Light Violet | 0.0895 | 646 | 553 | 776 | 245.3672 | 216.8163 | 395.1074 | 231.1918 | 204.7986 | 377.202
361 | 435 | 261 |  | 71.5668 | 91.2829 | 45.7058 | 0.34315 | 0.43769 | 0.18142 | 0.52065 |  |  | 78.5897 | 103.4636 | 55.6814 | 0.33058 | 0.43521 | 0.17488 | 0.51801 | 5570 | 4.4456 | 5.1159 | 3.2816 |  | 75.2967 | 95.3679 | 47.4044 | 0.34529 | 0.43733 | 0.18276 | 0.52081 | 5277 | 0.7016 | 0.719 | 0.337 | 0.0013459 |  | -0.00023657 | -0.0011914 |  | -0.00023657 | -0.0011914 | EBU7 Foliage | 0.337 | 361 | 435 | 261 | 75.2967 | 95.3679 | 47.4044 | 71.3524 | 90.5593 | 46.102
792 | 345 | 338 |  | 192.8477 | 131.2597 | 71.4357 | 0.48755 | 0.33185 | 0.32465 | 0.49719 |  |  | 270.2028 | 160.398 | 89.349 | 0.51967 | 0.30849 | 0.3671 | 0.49031 | -1 | 38.4768 | 38.7545 | 7.8161 |  | 202.7466 | 137.767 | 76.8611 | 0.48577 | 0.33008 | 0.32442 | 0.49599 | -1 | 0.8795 | 0.8806 | 0.176 | 0.0012146 |  | 0.0011063 | 0.00053372 |  | 0.0011063 | 0.00053372 | EBU8 Medium Red | 0.176 | 792 | 345 | 338 | 202.7466 | 137.767 | 76.8611 | 193.3515 | 131.0055 | 71.1222
413 | 784 | 389 |  | 188.3984 | 296.7595 | 123.9994 | 0.30928 | 0.48716 | 0.15036 | 0.53291 |  |  | 167.5855 | 323.4918 | 141.7082 | 0.26484 | 0.51122 | 0.12311 | 0.53469 | 7042 | 28.2527 | 28.3689 | 7.4247 |  | 200.8766 | 314.4184 | 129.1847 | 0.31169 | 0.48786 | 0.15147 | 0.53344 | 6099 | 0.8908 | 0.9097 | 0.3502 | 0.0012283 |  | -0.0014757 | -0.00072215 |  | -0.0014757 | -0.00072215 | EBU9 Medium Green | 0.3502 | 413 | 784 | 389 | 200.8766 | 314.4184 | 129.1847 | 187.9324 | 294.8957 | 121.1851
370 | 446 | 727 |  | 127.0461 | 117.0106 | 319.2723 | 0.22553 | 0.20771 | 0.17894 | 0.37081 |  |  | 154.8938 | 133.2853 | 444.8749 | 0.2113 | 0.18182 | 0.17759 | 0.34383 | -1 | 21.6979 | 21.8857 | 4.4492 |  | 133.8553 | 124.065 | 340.7628 | 0.22358 | 0.20723 | 0.17746 | 0.37008 | -1 | 0.7725 | 0.7879 | 0.2226 | 0.0016429 |  | 0.0006994 | 0.00092746 |  | 0.0006994 | 0.00092746 | EBU10 Medium Blue | 0.2226 | 370 | 446 | 727 | 133.8553 | 124.065 | 340.7628 | 126.4427 | 116.1694 | 320.7412
462 | 224 | 229 |  | 62.0035 | 44.2298 | 29.1613 | 0.45795 | 0.32667 | 0.30508 | 0.48967 |  |  | 90.4396 | 55.9361 | 38.6331 | 0.48884 | 0.30234 | 0.34605 | 0.48157 | 1589 | 23.7717 | 24.073 | 6.727 |  | 65.9936 | 47.0574 | 30.4718 | 0.45981 | 0.32787 | 0.30578 | 0.4906 | -1 | 0.2805 | 0.3209 | 0.1672 | 0.0011616 |  | -9.853e-05 | 0.00071185 |  | -9.853e-05 | 0.00071185 | EBU11 Dark Red | 0.1672 | 462 | 224 | 229 | 65.9936 | 47.0574 | 30.4718 | 61.5726 | 43.7881 | 28.5844
262 | 554 | 280 |  | 84.2892 | 136.4165 | 59.0731 | 0.30127 | 0.48759 | 0.1461 | 0.53201 |  |  | 72.6008 | 148.9453 | 69.5839 | 0.24938 | 0.51161 | 0.11544 | 0.53289 | 7432 | 22.9488 | 23.0373 | 7.5331 |  | 88.6373 | 143.7425 | 61.2219 | 0.3019 | 0.48958 | 0.146 | 0.53272 | 6393 | 0.5537 | 0.5541 | 0.2326 | 0.00071863 |  | 0.00054252 | 0.0003366 |  | 0.00054252 | 0.0003366 | EBU12 Dark Green | 0.2326 | 262 | 554 | 280 | 88.6373 | 143.7425 | 61.2219 | 83.8118 | 136.2881 | 59.5887
239 | 265 | 498 |  | 49.1072 | 40.9227 | 137.2943 | 0.21602 | 0.18002 | 0.18275 | 0.34266 |  |  | 62.8496 | 47.5234 | 197.3971 | 0.20421 | 0.15441 | 0.18379 | 0.31268 | -1 | 16.1782 | 16.3441 | 4.1495 |  | 52.314 | 43.5087 | 145.5619 | 0.21672 | 0.18025 | 0.1833 | 0.343 | -1 | 0.6406 | 0.6774 | 0.4066 | 0.00063846 |  | 0.00056537 | -0.00033081 |  | 0.00056537 | -0.00033081 | EBU13 Dark Blue | 0.4066 | 239 | 265 | 498 | 52.314 | 43.5087 | 145.5619 | 48.0058 | 40.3306 | 135.2926
976 | 619 | 320 |  | 343.2291 | 295.5498 | 88.8389 | 0.47172 | 0.40619 | 0.27224 | 0.52745 |  |  | 428.7964 | 338.8207 | 94.6169 | 0.49731 | 0.39296 | 0.29598 | 0.52621 | 2129 | 27.4565 | 27.7599 | 7.071 |  | 364.417 | 312.9477 | 94.8578 | 0.47191 | 0.40526 | 0.27281 | 0.52712 | 2502 | 0.386 | 0.4005 | 0.2259 | 0.00065504 |  | -0.00091335 | -0.00081577 |  | -0.00091335 | -0.00081577 | EBU14 Medium Yellow Red | 0.2259 | 976 | 619 | 320 | 364.417 | 312.9477 | 94.8578 | 342.555 | 294.4723 | 89.1775
628 | 416 | 673 |  | 178.4137 | 136.2689 | 272.9043 | 0.30364 | 0.23191 | 0.23467 | 0.40327 |  |  | 239.274 | 161.75 | 377.7297 | 0.30725 | 0.2077 | 0.25195 | 0.38322 | 18662 | 23.0416 | 23.3846 | 6.903 |  | 187.9876 | 143.8507 | 290.375 | 0.30213 | 0.23119 | 0.23375 | 0.40246 | -1 | 0.2897 | 0.2906 | 0.0926 | 0.0012246 | [6 empty] | EBU15 Medium Purple | 0.0926 | 628 | 416 | 673 | 187.9876 | 143.8507 | 290.375 | 178.6896 | 136.4026 | 272.3675
0 | 0 | 0 |  | 0.7206 | 0.7584 | 0.8249 | 0.31277 | 0.32918 | 0.19781 | 0.46843 |  |  | 0.5143 | 0.5526 | 1.0282 | 0.24548 | 0.26376 | 0.17305 | 0.41836 | 22214 | 0.5325 | 0.5984 | 0.8996 |  | 0.4826 | 0.5245 | 0.9468 | 0.24699 | 0.26844 | 0.1725 | 0.42183 | 14824 | 0.5818 | 0.5818 | 0.9365 | 0.053027 | [6 empty] | Grey 100% | 0.9365 | 1023 | 1023 | 1023 | 683.1232 | 719.1387 | 781.4588 | 0.698 | 0.758 | 1.2691
102 | 102 | 102 |  | 2.9641 | 3.1195 | 3.3929 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 5.31 | 5.4198 | 7.069 | 0.29833 | 0.3045 | 0.19701 | 0.45243 | 7767 | 1.4979 | 3.3999 | 3.2401 |  | 2.5054 | 2.6153 | 2.7881 | 0.31679 | 0.33068 | 0.20004 | 0.46982 | 5780 | 0.5931 | 0.73 | 1.3695 | 0.0026161 | [6 empty] | Grey 90% | 1.3695 | 921 | 921 | 921 | 424.9617 | 446.8916 | 485.8524 | 3.4196 | 3.4403 | 3.6141
205 | 205 | 205 |  | 7.7417 | 8.1477 | 8.8619 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 23.1893 | 23.3129 | 29.9046 | 0.3035 | 0.30512 | 0.20051 | 0.45356 | 7371 | 4.2568 | 11.9214 | 8.7651 |  | 7.1256 | 7.4717 | 8.2134 | 0.31238 | 0.32755 | 0.19815 | 0.4675 | 6671 | 0.4626 | 8.5509 | 5.6194 | 0.00099128 | [6 empty] | Grey 80% | 5.6194 | 818 | 818 | 818 | 261.6406 | 275.911 | 301.0199 | 17.8558 | 18.8157 | 20.8902
307 | 307 | 307 |  | 16.3799 | 17.2389 | 18.75 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 56.0921 | 56.1862 | 71.4905 | 0.30523 | 0.30574 | 0.20152 | 0.45419 | 7236 | 6.6004 | 17.7165 | 13.6547 |  | 15.7033 | 16.4569 | 17.7007 | 0.31494 | 0.33006 | 0.19899 | 0.46922 | 6228 | 1.3486 | 13.9076 | 10.1823 | 0.0014129 | [6 empty] | Grey 70% | 10.1823 | 716 | 716 | 716 | 159.5089 | 168.1973 | 184.7964 | 46.0318 | 47.9508 | 50.8845
409 | 409 | 409 |  | 31.0924 | 32.7232 | 35.5915 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 104.7031 | 104.8191 | 133.9319 | 0.30485 | 0.30519 | 0.20147 | 0.45381 | 7272 | 9.046 | 21.9473 | 18.295 |  | 29.5789 | 31.229 | 33.4681 | 0.31375 | 0.33125 | 0.19771 | 0.46967 | 6410 | 0.6377 | 17.1147 | 14.0275 | 0.0012476 | [6 empty] | Grey 60% | 14.0275 | 614 | 614 | 614 | 94.658 | 99.9702 | 110.0723 | 86.4487 | 90.8547 | 97.6415
512 | 512 | 512 |  | 55.5563 | 58.4701 | 63.5952 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 169.3366 | 170.3358 | 218.3032 | 0.30348 | 0.30527 | 0.20044 | 0.45365 | 7369 | 11.1397 | 24.5843 | 22.6594 |  | 54.7512 | 57.7132 | 62.8663 | 0.31227 | 0.32917 | 0.19747 | 0.46835 | 6416 | 0.73 | 18.6274 | 17.4993 | 0.00035495 | [6 empty] | Grey 50% | 17.4993 | 512 | 512 | 512 | 54.7512 | 57.7132 | 62.8663 | 141.3424 | 148.2748 | 159.9809
614 | 614 | 614 |  | 94.5784 | 99.5388 | 108.2637 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 248.6979 | 251.6894 | 322.4802 | 0.30223 | 0.30587 | 0.1993 | 0.45381 | 7449 | 12.8442 | 25.5995 | 22.3329 |  | 94.658 | 99.9702 | 110.0723 | 0.31066 | 0.32809 | 0.19675 | 0.46753 | 6495 | 0.185 | 18.4931 | 17.6866 | 0.0013933 | [6 empty] | Grey 40% | 17.6866 | 409 | 409 | 409 | 29.5789 | 31.229 | 33.4681 | 209.2835 | 220 | 239.2851
716 | 716 | 716 |  | 156.468 | 164.6744 | 179.1087 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 342.8186 | 349.2842 | 448.0232 | 0.30068 | 0.30636 | 0.19799 | 0.45387 | 7552 | 14.5518 | 25.2113 | 18.8456 |  | 159.5089 | 168.1973 | 184.7964 | 0.31124 | 0.32819 | 0.19712 | 0.46767 | 6497 | 0.1705 | 17.0167 | 14.0369 | 0.0010345 | [6 empty] | Grey 30% | 14.0369 | 307 | 307 | 307 | 15.7033 | 16.4569 | 17.7007 | 294.9304 | 310.5103 | 337.0036
818 | 818 | 818 |  | 253.816 | 267.1281 | 290.5429 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 452.4327 | 464.5803 | 595.4757 | 0.29913 | 0.30716 | 0.19655 | 0.45411 | 7650 | 16.099 | 23.5616 | 15.1839 |  | 261.6406 | 275.911 | 301.0199 | 0.31201 | 0.32903 | 0.19734 | 0.46823 | 6535 | 0.5606 | 13.3182 | 9.6674 | 0.00051651 | [6 empty] | Grey 20% | 9.6674 | 205 | 205 | 205 | 7.1256 | 7.4717 | 8.2134 | 393.35 | 413.3948 | 452.3929
921 | 921 | 921 |  | 408.0253 | 429.4254 | 467.0661 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 577.4964 | 597.5754 | 762.5319 | 0.29805 | 0.30841 | 0.19529 | 0.45467 | 7703 | 17.2891 | 20.8111 | 11.5665 |  | 424.9617 | 446.8916 | 485.8524 | 0.313 | 0.32915 | 0.19798 | 0.46845 | 6424 | 1.1311 | 7.9327 | 5.1052 | 0.00016618 | [6 empty] | Grey 10% | 5.1052 | 102 | 102 | 102 | 2.5054 | 2.6153 | 2.7881 | 513.952 | 539.3364 | 582.2726
1023 | 1023 | 1023 |  | 646.8426 | 680.7682 | 740.44 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 |  |  | 710.6121 | 741.3856 | 942.1136 | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522 | 7765 | 18.5046 | 18.8046 | 9.1304 |  | 683.1232 | 719.1387 | 781.4588 | 0.31283 | 0.32932 | 0.1978 | 0.46851 | 6483 | 0.399 | 0.399 | 0.2318 | 8.0837e-05 | [6 empty] | Grey 0% | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0.4826 | 0.5245 | 0.9468 | 647.0097 | 680.8351 | 737.9655
2.4751

## Data_Inverse_Sort
R | G | B | target | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT |  | raw | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT | ∆u*v* | ∆E* | ∆ E00 |  | calibration | X | Y | Z | x | y | u' | v' | CCT | ∆u*v* | ∆E* | ∆ E00 | Δu'v' | raw | Δu' | Δv' |  | calibration | Δu' | Δv'
1023 | 0 | 0 | 0 | 280.6608 | 144.6859 | 13.1347 | 0.64007 | 0.32997 | 0.4508 | 0.52289 | 0 | 0 | 0 | 396.65 | 176.5855 | 3.1783 | 0.68813 | 0.30635 | 0.51935 | 0.52022 | -1 | 67.3185 | 67.4862 | 7.2723 | 0 | 0 | 295.179 | 152.352 | 13.9552 | 0.63963 | 0.33013 | 0.45026 | 0.52288 | -1 | 1.4602 | 1.4604 | 0.8466 | 0.00054129 | [7 empty] | Primary Red
0 | 1023 | 0 | 0 | 243.5319 | 487.0638 | 81.1773 | 0.3 | 0.6 | 0.125 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 149.4698 | 513.1829 | 50.9971 | 0.20944 | 0.7191 | 0.074733 | 0.57732 | -1 | 63.3286 | 63.3548 | 9.928 | 0 | 0 | 259.235 | 514.9733 | 83.999 | 0.30207 | 0.60006 | 0.12591 | 0.56276 | 6166 | 0.4783 | 0.4945 | 0.1762 | 0.00094127 | [7 empty] | Primary Green
0 | 0 | 1023 | 0 | 122.7136 | 49.0854 | 646.2008 | 0.15002 | 0.060007 | 0.17546 | 0.15791 | 0 | 0 | 0 | 165.1649 | 54.0333 | 888.6998 | 0.14908 | 0.048771 | 0.18141 | 0.13353 | -1 | 17.204 | 17.2756 | 4.467 | 0 | 0 | 129.3851 | 51.6797 | 681.9399 | 0.14992 | 0.059883 | 0.17541 | 0.15765 | -1 | 0.0748 | 0.2171 | 0.2257 | 0.00026786 | [7 empty] | Primary Blue
1023 | 1023 | 1023 | 0 | 646.9062 | 680.8351 | 740.5128 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 710.6121 | 741.3856 | 942.1136 | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522 | 7765 | 18.5046 | 18.8039 | 9.1299 | 0 | 0 | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 0.31282 | 0.32933 | 0.19779 | 0.46851 | 6483 | 0.3937 | 0.3938 | 0.2286 | 8.7526e-05 | [7 empty] | 100% White
0 | 1023 | 1023 | 0 | 366.2455 | 536.1492 | 727.3781 | 0.22472 | 0.32897 | 0.13833 | 0.45562 | 0 | 0 | 0 | 313.5867 | 565.756 | 936.9775 | 0.17265 | 0.31148 | 0.10803 | 0.43854 | 33492 | 43.5441 | 43.5872 | 8.44 | 0 | 0 | 388.3022 | 568.4156 | 775.2634 | 0.2242 | 0.32819 | 0.13818 | 0.45512 | 13648 | 0.3601 | 0.3601 | 0.1347 | 0.00052146 | [7 empty] | 100% Cyan
1023 | 1023 | 0 | 0 | 524.1926 | 631.7497 | 94.312 | 0.41927 | 0.5053 | 0.2039 | 0.55291 | 0 | 0 | 0 | 544.9347 | 688.0944 | 53.0678 | 0.42371 | 0.53503 | 0.1977 | 0.56168 | 3995 | 16.962 | 17.274 | 4.6647 | 0 | 0 | 554.1672 | 667.0019 | 99.5466 | 0.4196 | 0.50503 | 0.20415 | 0.55287 | 3948 | 0.3052 | 0.3065 | 0.0877 | 0.00025685 | [7 empty] | 100% Yellow
1023 | 0 | 1023 | 0 | 403.3743 | 193.7714 | 659.3355 | 0.32103 | 0.15422 | 0.30513 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 562.955 | 230.7585 | 893.8783 | 0.33358 | 0.13674 | 0.33579 | 0.3097 | -1 | 40.9244 | 41.1794 | 6.2413 | 0 | 0 | 425.9303 | 204.366 | 696.5075 | 0.32102 | 0.15403 | 0.30527 | 0.32957 | -1 | 0.3836 | 0.386 | 0.0638 | 0.00027217 | [7 empty] | 100% Magenta
1023 | 1023 | 1023 | 0 | 646.9062 | 680.8351 | 740.5128 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 710.5624 | 741.3351 | 942.1025 | 0.29681 | 0.30966 | 0.19392 | 0.45521 | 7766 | 18.5114 | 18.8101 | 9.1319 | 0 | 0 | 683.1808 | 719.2257 | 781.506 | 0.31282 | 0.32933 | 0.19779 | 0.46851 | 6481 | 0.4125 | 0.4125 | 0.2398 | 8.7526e-05 | [7 empty] | Grey 100%
921 | 921 | 921 | 0 | 513.4358 | 540.3644 | 587.7293 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 577.5225 | 597.6294 | 762.6215 | 0.29803 | 0.30841 | 0.19528 | 0.45467 | 7704 | 17.2935 | 17.6781 | 9.2382 | 0 | 0 | 544.7958 | 572.8531 | 624.9224 | 0.31264 | 0.32874 | 0.19789 | 0.46817 | 6424 | 1.1394 | 1.1418 | 0.8115 | 0.00026692 | [7 empty] | Grey 90%
818 | 818 | 818 | 0 | 395.5234 | 416.2678 | 452.7552 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 452.4598 | 464.6022 | 595.6541 | 0.2991 | 0.30713 | 0.19654 | 0.45408 | 7652 | 16.1251 | 16.5379 | 9.3405 | 0 | 0 | 416.3295 | 437.4499 | 474.0874 | 0.31353 | 0.32944 | 0.19824 | 0.46868 | 6536 | 0.5657 | 0.6088 | 0.4771 | 0.0004946 | [7 empty] | Grey 80%
716 | 716 | 716 | 0 | 295.069 | 310.5448 | 337.7651 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 342.9408 | 349.4397 | 448.2384 | 0.30066 | 0.30636 | 0.19797 | 0.45387 | 7554 | 14.5553 | 14.9897 | 9.2864 | 0 | 0 | 310.1697 | 326.9562 | 358.3149 | 0.31159 | 0.32845 | 0.19726 | 0.46786 | 6498 | 0.1778 | 0.1781 | 0.1433 | 0.00079148 | [7 empty] | Grey 70%
614 | 614 | 614 | 0 | 210.4192 | 221.4553 | 240.8666 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 248.7785 | 251.8057 | 322.5647 | 0.30223 | 0.30591 | 0.19928 | 0.45383 | 7449 | 12.827 | 13.2932 | 9.0793 | 0 | 0 | 220.622 | 232.5108 | 252.8047 | 0.31252 | 0.32936 | 0.19757 | 0.46849 | 6496 | 0.1727 | 0.2414 | 0.236 | 0.00025233 | [7 empty] | Grey 60%
512 | 512 | 512 | 0 | 141.0941 | 148.4942 | 161.5103 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 169.5674 | 170.577 | 218.5477 | 0.30351 | 0.30531 | 0.20044 | 0.45368 | 7367 | 11.1267 | 11.6065 | 8.7796 | 0 | 0 | 148.4968 | 156.1113 | 170.435 | 0.3126 | 0.32863 | 0.1979 | 0.4681 | 6417 | 0.7308 | 0.7312 | 0.5859 | 0.00033575 | [7 empty] | Grey 50%
409 | 409 | 409 | 0 | 86.0808 | 90.5955 | 98.5366 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 104.7986 | 104.9308 | 134.0139 | 0.30487 | 0.30526 | 0.20146 | 0.45385 | 7270 | 9.0233 | 9.5002 | 7.9614 | 0 | 0 | 90.9788 | 95.8372 | 106.0119 | 0.31069 | 0.32728 | 0.19708 | 0.4671 | 6411 | 0.635 | 0.6387 | 0.4427 | 0.0015214 | [7 empty] | Grey 40%
307 | 307 | 307 | 0 | 45.7951 | 48.197 | 52.4216 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 56.1614 | 56.2582 | 71.5606 | 0.30526 | 0.30578 | 0.20153 | 0.45422 | 7234 | 6.5929 | 7.0648 | 6.4923 | 0 | 0 | 48.1826 | 50.8085 | 54.8121 | 0.31327 | 0.33035 | 0.19772 | 0.46912 | 6229 | 1.3458 | 1.3473 | 1.2232 | 0.00069983 | [7 empty] | Grey 30%
205 | 205 | 205 | 0 | 18.8353 | 19.8232 | 21.5608 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 23.2268 | 23.3463 | 29.9363 | 0.30358 | 0.30514 | 0.20056 | 0.45359 | 7365 | 4.2549 | 4.7016 | 4.9005 | 0 | 0 | 19.3802 | 20.3982 | 21.869 | 0.31437 | 0.33089 | 0.19828 | 0.46957 | 6675 | 0.473 | 0.7688 | 0.6 | 0.0012339 | [7 empty] | Grey 20%
102 | 102 | 102 | 0 | 4.0554 | 4.2681 | 4.6422 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 5.4437 | 7.1048 | 0.29832 | 0.3044 | 0.19704 | 0.45236 | 7770 | 1.5104 | 2.1713 | 2.8526 | 0 | 0 | 3.9495 | 4.0901 | 4.2383 | 0.32168 | 0.33313 | 0.2025 | 0.47184 | 5783 | 0.5919 | 1.2399 | 1.4949 | 0.0057906 | [7 empty] | Grey 10%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.5149 | 0.553 | 1.0291 | 0.24554 | 0.26371 | 0.17312 | 0.41833 | 22214 | 0.5328 | 0.9068 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.4833 | 0.5243 | 0.948 | 0.24714 | 0.2681 | 0.17273 | 0.42162 | 14805 | 0.5834 | 1.166 | 1.1038 | #DIV/0! |  | -0.0022708 | -0.0013278 | 0 | 0 | -0.0022708 | -0.0013278 | Grey 0%
465 | 319 | 257 | 0 | 74.1605 | 65.3972 | 39.5084 | 0.41415 | 0.36521 | 0.25275 | 0.50149 | 0 | 0 | 0 | 100.2404 | 79.2489 | 50.4722 | 0.4359 | 0.34462 | 0.27837 | 0.49517 | 2485 | 16.1473 | 16.5251 | 7.7597 | 0 | 0 | 76.3967 | 67.7999 | 42.1995 | 0.40986 | 0.36374 | 0.25048 | 0.50017 | 3062 | 0.0476 | 0.1897 | 0.1591 | 0.0026305 |  | 0.00049925 | -2.0231e-05 | 0 | 0 | 0.00049925 | -2.0231e-05 | EBU1 Dark Skin
813 | 613 | 529 | 0 | 276.9878 | 256.6405 | 185.6741 | 0.38508 | 0.35679 | 0.23656 | 0.49316 | 0 | 0 | 0 | 342.7404 | 294.5351 | 240.2941 | 0.39056 | 0.33563 | 0.2501 | 0.48358 | 3334 | 16.5 | 16.9631 | 9.1029 | 0 | 0 | 293.6416 | 271.4868 | 196.2727 | 0.38566 | 0.35656 | 0.23706 | 0.49314 | 3690 | 0.2005 | 0.2191 | 0.094 | 0.00049966 |  | 0.00047173 | 0.0001825 | 0 | 0 | 0.00047173 | 0.0001825 | EBU2 Light Skin
733 | 547 | 509 | 0 | 222.6519 | 202.9253 | 165.9159 | 0.37642 | 0.34307 | 0.23659 | 0.48517 | 0 | 0 | 0 | 281.1664 | 235.6307 | 218.7481 | 0.38226 | 0.32035 | 0.2515 | 0.47423 | 3397 | 16.935 | 17.3912 | 8.8593 | 0 | 0 | 234.8756 | 213.7204 | 174.1189 | 0.37718 | 0.34321 | 0.23707 | 0.48536 | 3805 | 0.423 | 0.4407 | 0.2326 | 0.0005058 |  | -0.00023007 | 0.00018693 | 0 | 0 | -0.00023007 | 0.00018693 | EBU3 Light Greyish Red
519 | 633 | 212 | 0 | 151.6236 | 203.4659 | 51.4444 | 0.37297 | 0.50049 | 0.18061 | 0.54533 | 0 | 0 | 0 | 158.0067 | 226.9381 | 49.5174 | 0.36368 | 0.52234 | 0.17033 | 0.55043 | 4940 | 11.6946 | 12.0427 | 4.0255 | 0 | 0 | 159.5337 | 214.4271 | 53.8977 | 0.37287 | 0.50116 | 0.18038 | 0.54552 | 4707 | 0.927 | 0.9339 | 0.3799 | 0.00029644 |  | 0.00093466 | 0.00093317 | 0 | 0 | 0.00093466 | 0.00093317 | EBU4 Light Yellow Green
395 | 629 | 650 | 0 | 163.3705 | 202.9978 | 267.723 | 0.25765 | 0.32014 | 0.1629 | 0.45543 | 0 | 0 | 0 | 172.5765 | 225.2036 | 362.4399 | 0.22701 | 0.29623 | 0.14884 | 0.43701 | 17764 | 20.4826 | 20.6636 | 6.6055 | 0 | 0 | 173.4069 | 214.6784 | 280.0244 | 0.25955 | 0.32132 | 0.16384 | 0.45637 | 10888 | 0.5776 | 0.5905 | 0.2529 | 0.0013208 |  | 0.00085677 | 0.00098715 | 0 | 0 | 0.00085677 | 0.00098715 | EBU5 Light Bluish Green
646 | 553 | 776 | 0 | 231.8245 | 205.203 | 377.5859 | 0.28458 | 0.2519 | 0.20873 | 0.41571 | 0 | 0 | 0 | 290.3785 | 235.8186 | 520.0034 | 0.27756 | 0.2254 | 0.21559 | 0.39393 | 29480 | 22.0017 | 22.3091 | 6.5364 | 0 | 0 | 245.3672 | 216.8163 | 395.1074 | 0.28621 | 0.25291 | 0.20958 | 0.41669 | 12907 | 0.1719 | 0.1793 | 0.0895 | 0.0013071 |  | 0.0013361 | 0.00016211 | 0 | 0 | 0.0013361 | 0.00016211 | EBU6 Light Violet
361 | 435 | 261 | 0 | 71.5668 | 91.2829 | 45.7058 | 0.34315 | 0.43769 | 0.18142 | 0.52065 | 0 | 0 | 0 | 78.5897 | 103.4636 | 55.6814 | 0.33058 | 0.43521 | 0.17488 | 0.51801 | 5570 | 4.4456 | 5.1159 | 3.2816 | 0 | 0 | 75.2967 | 95.3679 | 47.4044 | 0.34529 | 0.43733 | 0.18276 | 0.52081 | 5277 | 0.7016 | 0.719 | 0.337 | 0.0013459 |  | -0.00023657 | -0.0011914 | 0 | 0 | -0.00023657 | -0.0011914 | EBU7 Foliage
792 | 345 | 338 | 0 | 192.8477 | 131.2597 | 71.4357 | 0.48755 | 0.33185 | 0.32465 | 0.49719 | 0 | 0 | 0 | 270.2028 | 160.398 | 89.349 | 0.51967 | 0.30849 | 0.3671 | 0.49031 | -1 | 38.4768 | 38.7545 | 7.8161 | 0 | 0 | 202.7466 | 137.767 | 76.8611 | 0.48577 | 0.33008 | 0.32442 | 0.49599 | -1 | 0.8795 | 0.8806 | 0.176 | 0.0012146 |  | 0.0011063 | 0.00053372 | 0 | 0 | 0.0011063 | 0.00053372 | EBU8 Medium Red
413 | 784 | 389 | 0 | 188.3984 | 296.7595 | 123.9994 | 0.30928 | 0.48716 | 0.15036 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 167.5855 | 323.4918 | 141.7082 | 0.26484 | 0.51122 | 0.12311 | 0.53469 | 7042 | 28.2527 | 28.3689 | 7.4247 | 0 | 0 | 200.8766 | 314.4184 | 129.1847 | 0.31169 | 0.48786 | 0.15147 | 0.53344 | 6099 | 0.8908 | 0.9097 | 0.3502 | 0.0012283 |  | -0.0014757 | -0.00072215 | 0 | 0 | -0.0014757 | -0.00072215 | EBU9 Medium Green
370 | 446 | 727 | 0 | 127.0461 | 117.0106 | 319.2723 | 0.22553 | 0.20771 | 0.17894 | 0.37081 | 0 | 0 | 0 | 154.8938 | 133.2853 | 444.8749 | 0.2113 | 0.18182 | 0.17759 | 0.34383 | -1 | 21.6979 | 21.8857 | 4.4492 | 0 | 0 | 133.8553 | 124.065 | 340.7628 | 0.22358 | 0.20723 | 0.17746 | 0.37008 | -1 | 0.7725 | 0.7879 | 0.2226 | 0.0016429 |  | 0.0006994 | 0.00092746 | 0 | 0 | 0.0006994 | 0.00092746 | EBU10 Medium Blue
462 | 224 | 229 | 0 | 62.0035 | 44.2298 | 29.1613 | 0.45795 | 0.32667 | 0.30508 | 0.48967 | 0 | 0 | 0 | 90.4396 | 55.9361 | 38.6331 | 0.48884 | 0.30234 | 0.34605 | 0.48157 | 1589 | 23.7717 | 24.073 | 6.727 | 0 | 0 | 65.9936 | 47.0574 | 30.4718 | 0.45981 | 0.32787 | 0.30578 | 0.4906 | -1 | 0.2805 | 0.3209 | 0.1672 | 0.0011616 |  | -9.853e-05 | 0.00071185 | 0 | 0 | -9.853e-05 | 0.00071185 | EBU11 Dark Red
262 | 554 | 280 | 0 | 84.2892 | 136.4165 | 59.0731 | 0.30127 | 0.48759 | 0.1461 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 72.6008 | 148.9453 | 69.5839 | 0.24938 | 0.51161 | 0.11544 | 0.53289 | 7432 | 22.9488 | 23.0373 | 7.5331 | 0 | 0 | 88.6373 | 143.7425 | 61.2219 | 0.3019 | 0.48958 | 0.146 | 0.53272 | 6393 | 0.5537 | 0.5541 | 0.2326 | 0.00071863 |  | 0.00054252 | 0.0003366 | 0 | 0 | 0.00054252 | 0.0003366 | EBU12 Dark Green
239 | 265 | 498 | 0 | 49.1072 | 40.9227 | 137.2943 | 0.21602 | 0.18002 | 0.18275 | 0.34266 | 0 | 0 | 0 | 62.8496 | 47.5234 | 197.3971 | 0.20421 | 0.15441 | 0.18379 | 0.31268 | -1 | 16.1782 | 16.3441 | 4.1495 | 0 | 0 | 52.314 | 43.5087 | 145.5619 | 0.21672 | 0.18025 | 0.1833 | 0.343 | -1 | 0.6406 | 0.6774 | 0.4066 | 0.00063846 |  | 0.00056537 | -0.00033081 | 0 | 0 | 0.00056537 | -0.00033081 | EBU13 Dark Blue
976 | 619 | 320 | 0 | 343.2291 | 295.5498 | 88.8389 | 0.47172 | 0.40619 | 0.27224 | 0.52745 | 0 | 0 | 0 | 428.7964 | 338.8207 | 94.6169 | 0.49731 | 0.39296 | 0.29598 | 0.52621 | 2129 | 27.4565 | 27.7599 | 7.071 | 0 | 0 | 364.417 | 312.9477 | 94.8578 | 0.47191 | 0.40526 | 0.27281 | 0.52712 | 2502 | 0.386 | 0.4005 | 0.2259 | 0.00065504 |  | -0.00091335 | -0.00081577 | 0 | 0 | -0.00091335 | -0.00081577 | EBU14 Medium Yellow Red
628 | 416 | 673 | 0 | 178.4137 | 136.2689 | 272.9043 | 0.30364 | 0.23191 | 0.23467 | 0.40327 | 0 | 0 | 0 | 239.274 | 161.75 | 377.7297 | 0.30725 | 0.2077 | 0.25195 | 0.38322 | 18662 | 23.0416 | 23.3846 | 6.903 | 0 | 0 | 187.9876 | 143.8507 | 290.375 | 0.30213 | 0.23119 | 0.23375 | 0.40246 | -1 | 0.2897 | 0.2906 | 0.0926 | 0.0012246 | [7 empty] | EBU15 Medium Purple
1023 | 1023 | 1023 | 0 | 646.8426 | 680.7682 | 740.44 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 710.6121 | 741.3856 | 942.1136 | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522 | 7765 | 18.5046 | 18.8046 | 9.1304 | 0 | 0 | 683.1232 | 719.1387 | 781.4588 | 0.31283 | 0.32932 | 0.1978 | 0.46851 | 6483 | 0.399 | 0.399 | 0.2318 | 8.0837e-05 | [7 empty] | Grey 100%
921 | 921 | 921 | 0 | 408.0253 | 429.4254 | 467.0661 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 577.4964 | 597.5754 | 762.5319 | 0.29805 | 0.30841 | 0.19529 | 0.45467 | 7703 | 17.2891 | 20.8111 | 11.5665 | 0 | 0 | 424.9617 | 446.8916 | 485.8524 | 0.313 | 0.32915 | 0.19798 | 0.46845 | 6424 | 1.1311 | 7.9327 | 5.1052 | 0.00016618 | [7 empty] | Grey 90%
818 | 818 | 818 | 0 | 253.816 | 267.1281 | 290.5429 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 452.4327 | 464.5803 | 595.4757 | 0.29913 | 0.30716 | 0.19655 | 0.45411 | 7650 | 16.099 | 23.5616 | 15.1839 | 0 | 0 | 261.6406 | 275.911 | 301.0199 | 0.31201 | 0.32903 | 0.19734 | 0.46823 | 6535 | 0.5606 | 13.3182 | 9.6674 | 0.00051651 | [7 empty] | Grey 80%
716 | 716 | 716 | 0 | 156.468 | 164.6744 | 179.1087 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 342.8186 | 349.2842 | 448.0232 | 0.30068 | 0.30636 | 0.19799 | 0.45387 | 7552 | 14.5518 | 25.2113 | 18.8456 | 0 | 0 | 159.5089 | 168.1973 | 184.7964 | 0.31124 | 0.32819 | 0.19712 | 0.46767 | 6497 | 0.1705 | 17.0167 | 14.0369 | 0.0010345 | [7 empty] | Grey 70%
614 | 614 | 614 | 0 | 94.5784 | 99.5388 | 108.2637 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 248.6979 | 251.6894 | 322.4802 | 0.30223 | 0.30587 | 0.1993 | 0.45381 | 7449 | 12.8442 | 25.5995 | 22.3329 | 0 | 0 | 94.658 | 99.9702 | 110.0723 | 0.31066 | 0.32809 | 0.19675 | 0.46753 | 6495 | 0.185 | 18.4931 | 17.6866 | 0.0013933 | [7 empty] | Grey 60%
512 | 512 | 512 | 0 | 55.5563 | 58.4701 | 63.5952 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 169.3366 | 170.3358 | 218.3032 | 0.30348 | 0.30527 | 0.20044 | 0.45365 | 7369 | 11.1397 | 24.5843 | 22.6594 | 0 | 0 | 54.7512 | 57.7132 | 62.8663 | 0.31227 | 0.32917 | 0.19747 | 0.46835 | 6416 | 0.73 | 18.6274 | 17.4993 | 0.00035495 | [7 empty] | Grey 50%
409 | 409 | 409 | 0 | 31.0924 | 32.7232 | 35.5915 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 104.7031 | 104.8191 | 133.9319 | 0.30485 | 0.30519 | 0.20147 | 0.45381 | 7272 | 9.046 | 21.9473 | 18.295 | 0 | 0 | 29.5789 | 31.229 | 33.4681 | 0.31375 | 0.33125 | 0.19771 | 0.46967 | 6410 | 0.6377 | 17.1147 | 14.0275 | 0.0012476 | [7 empty] | Grey 40%
307 | 307 | 307 | 0 | 16.3799 | 17.2389 | 18.75 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 56.0921 | 56.1862 | 71.4905 | 0.30523 | 0.30574 | 0.20152 | 0.45419 | 7236 | 6.6004 | 17.7165 | 13.6547 | 0 | 0 | 15.7033 | 16.4569 | 17.7007 | 0.31494 | 0.33006 | 0.19899 | 0.46922 | 6228 | 1.3486 | 13.9076 | 10.1823 | 0.0014129 | [7 empty] | Grey 30%
205 | 205 | 205 | 0 | 7.7417 | 8.1477 | 8.8619 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 23.1893 | 23.3129 | 29.9046 | 0.3035 | 0.30512 | 0.20051 | 0.45356 | 7371 | 4.2568 | 11.9214 | 8.7651 | 0 | 0 | 7.1256 | 7.4717 | 8.2134 | 0.31238 | 0.32755 | 0.19815 | 0.4675 | 6671 | 0.4626 | 8.5509 | 5.6194 | 0.00099128 | [7 empty] | Grey 20%
102 | 102 | 102 | 0 | 2.9641 | 3.1195 | 3.3929 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 5.4198 | 7.069 | 0.29833 | 0.3045 | 0.19701 | 0.45243 | 7767 | 1.4979 | 3.3999 | 3.2401 | 0 | 0 | 2.5054 | 2.6153 | 2.7881 | 0.31679 | 0.33068 | 0.20004 | 0.46982 | 5780 | 0.5931 | 0.73 | 1.3695 | 0.0026161 | [7 empty] | Grey 10%
0 | 0 | 0 | 0 | 0.7206 | 0.7584 | 0.8249 | 0.31277 | 0.32918 | 0.19781 | 0.46843 | 0 | 0 | 0 | 0.5143 | 0.5526 | 1.0282 | 0.24548 | 0.26376 | 0.17305 | 0.41836 | 22214 | 0.5325 | 0.5984 | 0.8996 | 0 | 0 | 0.4826 | 0.5245 | 0.9468 | 0.24699 | 0.26844 | 0.1725 | 0.42183 | 14824 | 0.5818 | 0.5818 | 0.9365 | 0.053027 | [7 empty] | Grey 0%
2.4751

## DICOM_Data
R | G | B | target | X | Y | Z | x | y | u' | v' | trc | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | raw | X | Y | Z | x | y | u' | v' | trc | CCT | ∆ E00 | Δu''v' | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | calibrate | X | Y | Z | x | y | u' | v' | trc | CCT | ∆ E00 | ∆ uv | JND | dL/L | dL/L error | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error
0 | 0 | 0 |  | 0.7206 | 0.7584 | 0.8249 | 0.31277 | 0.32918 | 0.19781 | 0.46843 | 0 | 60.7249 |  |  | 0.67595 |  |  | 0.5143 | 0.5526 | 1.0282 | 0.24548 | 0.26376 | 0.17305 | 0.41836 | 0 | 22214 | 0.8996 | 0.055859 | 49.7475 |  |  | 0.69927 |  |  | 0.4826 | 0.5245 | 0.9468 | 0.24699 | 0.26844 | 0.1725 | 0.42183 | 0 | 14824 | 0.9365 | 0.053027 | 48.0672 |  |  |  | 0.69641 |  | 0.74355 | 0.60836 |  |  | 0.01 | 0.005
102 | 102 | 102 |  | 2.9641 | 3.1195 | 3.3929 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.0034722 | 129.6319 | 0.017672 | 0.67556 | 0.67595 |  |  | 5.31 | 5.4198 | 7.069 | 0.29833 | 0.3045 | 0.19701 | 0.45243 | 0.0065699 | 7767 | 3.2401 | 0.016022 | 167.208 | 0.023654 | 1.1516 | 0.69927 | 0.64683 |  | 2.5054 | 2.6153 | 2.7881 | 0.31679 | 0.33068 | 0.20004 | 0.46982 | 0.0029095 | 5780 | 1.3695 | 0.0026161 | 119.0069 | 0.019328 | 0.093686 | 0.69549 | 0.69641 | -0.0013302 | 0.74355 | 0.60836 | 0.019439 | 0.015905 | 0.01 | 0.005
205 | 205 | 205 |  | 7.7417 | 8.1477 | 8.8619 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.010866 | 199.3051 | 0.01281 | 0.67644 | 0.67595 |  |  | 23.1893 | 23.3129 | 29.9046 | 0.3035 | 0.30512 | 0.20051 | 0.45356 | 0.030723 | 7371 | 8.7651 | 0.01511 | 299.6142 | 0.017876 | 1.2855 | 0.69927 | 0.83834 |  | 7.1256 | 7.4717 | 8.2134 | 0.31238 | 0.32755 | 0.19815 | 0.4675 | 0.0096675 | 6671 | 5.6194 | 0.00099128 | 192.1682 | 0.01382 | 0.078837 | 0.7103 | 0.69641 | 0.019946 | 0.74355 | 0.60836 | 0.014091 | 0.011529 | 0.01 | 0.005
307 | 307 | 307 |  | 16.3799 | 17.2389 | 18.75 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.024236 | 268.2574 | 0.010387 | 0.676 | 0.67595 |  |  | 56.0921 | 56.1862 | 71.4905 | 0.30523 | 0.30574 | 0.20152 | 0.45419 | 0.075096 | 7236 | 13.6547 | 0.014714 | 401.8066 | 0.011994 | 1.0019 | 0.69927 | 0.43276 |  | 15.7033 | 16.4569 | 17.7007 | 0.31494 | 0.33006 | 0.19899 | 0.46922 | 0.022171 | 6228 | 10.1823 | 0.0014129 | 263.6141 | 0.010892 | 0.048561 | 0.70045 | 0.69641 | 0.0057954 | 0.74355 | 0.60836 | 0.011426 | 0.0093485 | 0.01 | 0.005
409 | 409 | 409 |  | 31.0924 | 32.7232 | 35.5915 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.047006 | 337.1768 | 0.0089937 | 0.67568 | 0.67595 |  |  | 104.7031 | 104.8191 | 133.9319 | 0.30485 | 0.30519 | 0.20147 | 0.45381 | 0.14074 | 7272 | 18.295 | 0.01507 | 482.6748 | 0.0087655 | 0.79283 | 0.69927 | 0.13379 |  | 29.5789 | 31.229 | 33.4681 | 0.31375 | 0.33125 | 0.19771 | 0.46967 | 0.042727 | 6410 | 14.0275 | 0.0012476 | 331.8571 | 0.0089896 | 0.00045727 | 0.66905 | 0.69641 | -0.039293 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0098931 | 0.0080944 | 0.01 | 0.005
512 | 512 | 512 |  | 55.5563 | 58.4701 | 63.5952 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.084869 | 406.784 | 0.0081122 | 0.6758 | 0.67595 |  |  | 169.3366 | 170.3358 | 218.3032 | 0.30348 | 0.30527 | 0.20044 | 0.45365 | 0.22918 | 7369 | 22.6594 | 0.015008 | 549.4648 | 0.0068415 | 0.64845 | 0.69927 | -0.07268 |  | 54.7512 | 57.7132 | 62.8663 | 0.31227 | 0.32917 | 0.19747 | 0.46835 | 0.079582 | 6416 | 17.4993 | 0.00035495 | 405.1533 | 0.0085557 | 0.054671 | 0.71161 | 0.69641 | 0.021826 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0089234 | 0.007301 | 0.01 | 0.005
614 | 614 | 614 |  | 94.5784 | 99.5388 | 108.2637 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.14526 | 475.7456 | 0.0075379 | 0.67609 | 0.67595 |  |  | 248.6979 | 251.6894 | 322.4802 | 0.30223 | 0.30587 | 0.1993 | 0.45381 | 0.33899 | 7449 | 22.3329 | 0.01469 | 605.0839 | 0.0055906 | 0.54529 | 0.69927 | -0.22021 |  | 94.658 | 99.9702 | 110.0723 | 0.31066 | 0.32809 | 0.19675 | 0.46753 | 0.13839 | 6495 | 17.6866 | 0.0013933 | 476.3239 | 0.007772 | 0.031058 | 0.69775 | 0.69641 | 0.0019213 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0082917 | 0.0067841 | 0.01 | 0.005
716 | 716 | 716 |  | 156.468 | 164.6744 | 179.1087 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.24105 | 544.7233 | 0.007148 | 0.67625 | 0.67595 |  |  | 342.8186 | 349.2842 | 448.0232 | 0.30068 | 0.30636 | 0.19799 | 0.45387 | 0.47073 | 7552 | 18.8456 | 0.014563 | 652.8144 | 0.0047086 | 0.46795 | 0.69927 | -0.33081 |  | 159.5089 | 168.1973 | 184.7964 | 0.31124 | 0.32819 | 0.19712 | 0.46767 | 0.23333 | 6497 | 14.0369 | 0.0010345 | 547.6911 | 0.0073769 | 0.032017 | 0.69968 | 0.69641 | 0.0046876 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0078628 | 0.0064332 | 0.01 | 0.005
818 | 818 | 818 |  | 253.816 | 267.1281 | 290.5429 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.39171 | 613.6905 | 0.0068807 | 0.67615 | 0.67595 |  |  | 452.4327 | 464.5803 | 595.4757 | 0.29913 | 0.30716 | 0.19655 | 0.45411 | 0.62636 | 7650 | 15.1839 | 0.014378 | 694.9935 | 0.0041082 | 0.41352 | 0.69927 | -0.40864 |  | 261.6406 | 275.911 | 301.0199 | 0.31201 | 0.32903 | 0.19734 | 0.46823 | 0.38322 | 6535 | 9.6674 | 0.00051651 | 618.38 | 0.0070335 | 0.022209 | 0.69303 | 0.69641 | -0.0048593 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0075687 | 0.0061926 | 0.01 | 0.005
921 | 921 | 921 |  | 408.0253 | 429.4254 | 467.0661 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 0.63038 | 683.3064 | 0.0066939 | 0.67588 | 0.67595 |  |  | 577.4964 | 597.5754 | 762.5319 | 0.29805 | 0.30841 | 0.19529 | 0.45467 | 0.80588 | 7703 | 11.5665 | 0.013989 | 732.6197 | 0.0035972 | 0.3653 | 0.69927 | -0.47759 |  | 424.9617 | 446.8916 | 485.8524 | 0.313 | 0.32915 | 0.19798 | 0.46845 | 0.62115 | 6424 | 5.1052 | 0.00016618 | 689.2232 | 0.0067959 | 0.015244 | 0.6878 | 0.69641 | -0.012372 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0073633 | 0.0060245 | 0.01 | 0.005
1023 | 1023 | 1023 |  | 646.8426 | 680.7682 | 740.44 | 0.31278 | 0.32918 | 0.19782 | 0.46843 | 1 | 752.2267 | 0.0065698 | 0.67569 | 0.67595 |  |  | 710.6121 | 741.3856 | 942.1136 | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522 | 1 | 7765 | 9.1304 | 0.013774 | 765.0996 | 0.0031168 | 0.31843 | 0.69927 | -0.54462 |  | 683.1232 | 719.1387 | 781.4588 | 0.31283 | 0.32932 | 0.1978 | 0.46851 | 1 | 6483 | 0.2318 | 8.0837e-05 | 760.4981 | 0.0067754 | 0.031302 | 0.69877 | 0.69641 | 0.0033897 | 0.74355 | 0.60836 | 0.0072267 | 0.0059128 | 0.01 | 0.005

## Gamma & EBU Color
[15 empty] | 0.003 | 0 | 0
0
|  |  |  | Target |  |  |  |  | 465 | 319 | 257 | 116 | 79 | 64 | 6 | 0.0029836 | 0.00031359 |  | Name | x | y | u' | v'
|  |  |  | Primaries | R | G | B | W | 813 | 613 | 529 | 203 | 153 | 132 | 12 | 0.0029344 | 0.00062374 | Rec.709 | White | 0.3127 | 0.3291 | 0.19779 | 0.46837
|  |  |  | x | 0.64007 | 0.3 | 0.15002 | 0.31278 | 733 | 547 | 509 | 183 | 136 | 127 | 18 | 0.0028532 | 0.00092705 |  | Red | 0.64 | 0.33 | 0.4507 | 0.52289
|  |  |  | y | 0.32918 | 0.6 | 0.060007 | 0.32918 | 519 | 633 | 212 | 129 | 158 | 52 | 24 | 0.0027406 | 0.0012202 |  | Green | 0.3 | 0.6 | 0.125 | 0.5625
[9 empty] | 395 | 629 | 650 | 98 | 157 | 162 | 30 | 0.0025981 | 0.0015 |  | Blue | 0.15 | 0.06 | 0.17544 | 0.15789
[9 empty] | 646 | 553 | 776 | 161 | 138 | 193 | 36 | 0.0024271 | 0.0017634 | ADOBE RGB | White | 0.3127 | 0.329 | 0.19783 | 0.46832
|  |  |  | Raw |  |  |  |  | 361 | 435 | 261 | 90 | 108 | 65 | 42 | 0.0022294 | 0.0020074 |  | Red | 0.64 | 0.33 | 0.4507 | 0.52289
|  |  |  | Primaries | R | G | B | W | 792 | 345 | 338 | 197 | 86 | 84 | 48 | 0.0020074 | 0.0022294 |  | Green | 0.21 | 0.71 | 0.075676 | 0.57568
|  |  |  | x | 0.68813 | 0.20944 | 0.048771 | 0.29682 | 413 | 784 | 389 | 103 | 195 | 97 | 54 | 0.0017634 | 0.0024271 |  | Blue | 0.15 | 0.06 | 0.17544 | 0.15789
|  |  |  | y | 0.30635 | 0.7191 | 0.18141 | 0.30967 | 370 | 446 | 727 | 92 | 111 | 181 | 60 | 0.0015 | 0.0025981 | Rec.2020 | White | 0.3127 | 0.329 | 0.19783 | 0.46832
[9 empty] | 462 | 224 | 229 | 115 | 55 | 57 | 66 | 0.0012202 | 0.0027406 |  | Red | 0.708 | 0.292 | 0.5566 | 0.51651
[9 empty] | 262 | 554 | 280 | 65 | 138 | 69 | 72 | 0.00092705 | 0.0028532 |  | Green | 0.17 | 0.797 | 0.055628 | 0.5868
|  |  |  | Calibrated |  |  |  |  | 239 | 265 | 498 | 59 | 66 | 124 | 78 | 0.00062374 | 0.0029344 |  | Blue | 0.131 | 0.046 | 0.15927 | 0.12584
[5 empty] | R | G | B | W | 976 | 619 | 320 | 243 | 154 | 79 | 84 | 0.00031359 | 0.0029836 | Our Raw | White | 0.29682 | 0.30967 | 0.19392 | 0.45522
|  |  |  | x | 0.6396 | 0.3301 | 0.4503 | 0.5229 | 628 | 416 | 673 | 156 | 103 | 168 | 90 | 1.8377e-19 | 0.003 |  | Red | 0.68813 | 0.30635 | 0.51935 | 0.52022
|  |  |  | y | 0.3021 | 0.6001 | 0.1259 | 0.5628 | [6 empty] | 96 | -0.00031359 | 0.0029836 |  | Green | 0.20944 | 0.7191 | 0.074733 | 0.57732
[15 empty] | 102 | -0.00062374 | 0.0029344 |  | Blue | 0.14908 | 0.048771 | 0.18141 | 0.13353
[15 empty] | 108 | -0.00092705 | 0.0028532 | Our Calibrated | White | 0.31283 | 0.32932 | 0.1978 | 0.46851
[15 empty] | 114 | -0.0012202 | 0.0027406 |  | Red | 0.63963 | 0.33013 | 0.45026 | 0.52288
[15 empty] | 120 | -0.0015 | 0.0025981 |  | Green | 0.30207 | 0.60006 | 0.12591 | 0.56276
[15 empty] | 126 | -0.0017634 | 0.0024271 |  | Blue | 0.14992 | 0.059883 | 0.17541 | 0.15765
|  |  | target | [11 empty] | 132 | -0.0020074 | 0.0022294
|  |  | 2.2 | [11 empty] | 138 | -0.0022294 | 0.0020074
[15 empty] | 144 | -0.0024271 | 0.0017634
[15 empty] | 150 | -0.0025981 | 0.0015
[15 empty] | 156 | -0.0027406 | 0.0012202
[15 empty] | 162 | -0.0028532 | 0.00092705
[15 empty] | 168 | -0.0029344 | 0.00062374
[15 empty] | 174 | -0.0029836 | 0.00031359
[15 empty] | 180 | -0.003 | 3.6754e-19
[15 empty] | 186 | -0.0029836 | -0.00031359
[15 empty] | 192 | -0.0029344 | -0.00062374
[15 empty] | 198 | -0.0028532 | -0.00092705
[15 empty] | 204 | -0.0027406 | -0.0012202
[15 empty] | 210 | -0.0025981 | -0.0015
[15 empty] | 216 | -0.0024271 | -0.0017634
[15 empty] | 222 | -0.0022294 | -0.0020074
[15 empty] | 228 | -0.0020074 | -0.0022294
[15 empty] | 234 | -0.0017634 | -0.0024271
[15 empty] | 240 | -0.0015 | -0.0025981
[15 empty] | 246 | -0.0012202 | -0.0027406
[15 empty] | 252 | -0.00092705 | -0.0028532
[15 empty] | 258 | -0.00062374 | -0.0029344
[15 empty] | 264 | -0.00031359 | -0.0029836
[15 empty] | 270 | -5.5132e-19 | -0.003
[15 empty] | 276 | 0.00031359 | -0.0029836
[15 empty] | 282 | 0.00062374 | -0.0029344
[15 empty] | 288 | 0.00092705 | -0.0028532
[15 empty] | 294 | 0.0012202 | -0.0027406
[15 empty] | 300 | 0.0015 | -0.0025981
[15 empty] | 306 | 0.0017634 | -0.0024271
[15 empty] | 312 | 0.0020074 | -0.0022294
[15 empty] | 318 | 0.0022294 | -0.0020074
[15 empty] | 324 | 0.0024271 | -0.0017634
[15 empty] | 330 | 0.0025981 | -0.0015
[15 empty] | 336 | 0.0027406 | -0.0012202
[15 empty] | 342 | 0.0028532 | -0.00092705
[15 empty] | 348 | 0.0029344 | -0.00062374
[15 empty] | 354 | 0.0029836 | -0.00031359
target | raw | calibrated | [12 empty] | 360 | 0.003 | -7.3509e-19
0 | 0 | 0
0.0062689 | 0.0066021 | 0.0049614
0.029116 | 0.030769 | 0.027653
0.070791 | 0.075198 | 0.069965
0.13307 | 0.1409 | 0.13262
0.21811 | 0.22952 | 0.21648
0.32527 | 0.33917 | 0.32279
0.45612 | 0.47097 | 0.4542
0.61141 | 0.62643 | 0.60794
0.79368 | 0.80601 | 0.79634
1 | 1 | 1

## DICOM
∆JND/GL