## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3702 | -0.7168 | 0.6845 | 24710.7137 | 1.4174 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5238 | 0.5238 | 0.5238 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5799.2404 | 48.0253 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.9953 | [7 empty] | -0.3861 | -0.7504 | 0.7212 | 24141.2513 | 1.4887 | 48.0253 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3708 | -0.7167 | 0.6847 | 24774.7079 | 1.4178 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5239 | 0.524 | 0.5239 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5799.005 | 48.0338 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9957 | [7 empty] | -0.3867 | -0.7509 | 0.7219 | 24231.6095 | 1.4903 | 48.0219 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3716 | -0.7181 | 0.6863 | 24616.786 | 1.4206 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5244 | 0.5245 | 0.5243 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5798.1603 | 48.0646 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5237 | 0.9952 | [7 empty] | -0.3866 | -0.7503 | 0.7214 | 24177.5036 | 1.4891 | 48.018 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.371 | -0.7186 | 0.6864 | 24713.8241 | 1.4212 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5253 | 0.5254 | 0.5251 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5796.61 | 48.1213 |  |  |  |  | 0.4889 | 0.5251 | 0.9998 | [7 empty] | -0.3868 | -0.7547 | 0.7252 | 24417.7903 | 1.4978 | 48.1032 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3718 | -0.7194 | 0.6874 | 24434.5666 | 1.4224 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5267 | 0.5268 | 0.5263 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5794.3016 | 48.206 |  |  |  |  | 0.4958 | 0.5297 | 0.995 | [7 empty] | -0.3748 | -0.7467 | 0.7119 | 22284.5558 | 1.4676 | 48.3848 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3723 | -0.7207 | 0.6888 | 24312.7465 | 1.425 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5285 | 0.5287 | 0.5278 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5791.2027 | 48.3202 |  |  |  |  | 0.4966 | 0.5312 | 0.9982 | [7 empty] | -0.378 | -0.7491 | 0.7156 | 22394.7161 | 1.4747 | 48.471 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.373 | -0.7226 | 0.6908 | 24157.315 | 1.4286 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5308 | 0.5311 | 0.5298 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5787.2957 | 48.4651 |  |  |  |  | 0.4966 | 0.5314 | 0.998 | [7 empty] | -0.3786 | -0.7486 | 0.7155 | 22334.2648 | 1.4741 | 48.4847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3727 | -0.731 | 0.6976 | 23608.4416 | 1.4418 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5336 | 0.534 | 0.5322 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5782.574 | 48.6417 |  |  |  |  | 0.4999 | 0.5346 | 1.0001 | [7 empty] | -0.3778 | -0.7487 | 0.7151 | 21818.7849 | 1.4719 | 48.6774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.373 | -0.7309 | 0.6976 | 23596.714 | 1.4419 | 47.3248 | [5 empty] | 0.537 | 0.5375 | 0.5351 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5777.0411 | 48.8506 |  |  |  |  | 0.507 | 0.5444 | 1.0092 | [7 empty] | -0.3877 | -0.751 | 0.7225 | 20939.9768 | 1.4806 | 49.2615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3751 | -0.7339 | 0.7013 | 23191.8279 | 1.4477 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5409 | 0.5415 | 0.5384 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5770.7094 | 49.0923 |  |  |  |  | 0.5376 | 0.5629 | 1.0062 | [7 empty] | -0.3347 | -0.7381 | 0.6832 | 17071.5928 | 1.4009 | 50.3477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3728 | -0.7422 | 0.7069 | 23090.5756 | 1.4606 | 47.9026 | [5 empty] | 0.5454 | 0.5462 | 0.5422 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5763.5991 | 49.3672 |  |  |  |  | 0.5101 | 0.5466 | 1.0169 | [7 empty] | -0.3873 | -0.7586 | 0.7286 | 21249.4038 | 1.4951 | 49.396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3653 | -0.7513 | 0.7105 | 21661.5349 | 1.4669 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5504 | 0.5514 | 0.5465 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5755.7376 | 49.6755 |  |  |  |  | 0.5425 | 0.5651 | 1.0097 | [7 empty] | -0.3261 | -0.7414 | 0.6817 | 16916.3337 | 1.4011 | 50.4799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.3648 | -0.7521 | 0.7108 | 21662.582 | 1.4679 | 48.6934 | [5 empty] | 0.556 | 0.5572 | 0.5513 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5747.1584 | 50.0173 |  |  |  |  | 0.5466 | 0.5742 | 1.0187 | [7 empty] | -0.3445 | -0.7429 | 0.6923 | 16641.1595 | 1.4135 | 51.007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3678 | -0.7525 | 0.7127 | 19986.8486 | 1.4643 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5622 | 0.5636 | 0.5566 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5737.9005 | 50.3926 |  |  |  |  | 0.5367 | 0.5732 | 1.0472 | [7 empty] | -0.3903 | -0.7738 | 0.7428 | 19298.9493 | 1.5166 | 50.9481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.3667 | -0.7528 | 0.7123 | 19969.1143 | 1.4641 | 49.5171 | [5 empty] | 0.569 | 0.5707 | 0.5624 | [5 empty] | 0.0144 | -0.151 | 5728.0075 | 50.8013 |  |  |  |  | 0.5672 | 0.5998 | 1.0371 | [7 empty] | -0.3594 | -0.7424 | 0.6997 | 15280.9887 | 1.4139 | 52.4594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3669 | -0.7583 | 0.7171 | 19549.3698 | 1.4725 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5764 | 0.5784 | 0.5688 | [5 empty] | 0.0144 | -0.151 | 5717.5268 | 51.2431 |  |  |  |  | 0.5706 | 0.6102 | 1.0409 | [7 empty] | -0.3819 | -0.7356 | 0.7062 | 14796.6619 | 1.416 | 53.0382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3732 | -0.7747 | 0.7343 | 18434.4478 | 1.5015 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5844 | 0.5867 | 0.5756 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5706.5085 | 51.7178 |  |  |  |  | 0.5802 | 0.6208 | 1.0498 | [7 empty] | -0.3849 | -0.7371 | 0.7092 | 14396.2973 | 1.4181 | 53.6214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3749 | -0.7746 | 0.735 | 18467.1238 | 1.5027 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5931 | 0.5956 | 0.583 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5695.0049 | 52.2249 |  |  |  |  | 0.6123 | 0.6445 | 1.0364 | [7 empty] | -0.3359 | -0.7035 | 0.6541 | 12267.8624 | 1.3011 | 54.908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3851 | -0.7864 | 0.7504 | 18027.7211 | 1.5291 | 52.1232 | [5 empty] | 0.6023 | 0.6053 | 0.5909 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5683.0697 | 52.7641 |  |  |  |  | 0.6239 | 0.6564 | 1.0405 | [7 empty] | -0.3329 | -0.6979 | 0.6478 | 11829.5722 | 1.2843 | 55.5449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3872 | -0.7949 | 0.7587 | 17630.1396 | 1.5439 | 52.7388 | [5 empty] | 0.6123 | 0.6156 | 0.5994 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5670.757 | 53.3348 |  |  |  |  | 0.6284 | 0.6703 | 1.0447 | [7 empty] | -0.3626 | -0.6865 | 0.6548 | 11495.2258 | 1.2858 | 56.2792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4016 | -0.8168 | 0.7848 | 16909.4954 | 1.5891 | 54.2653 | [5 empty] | 0.6228 | 0.6265 | 0.6085 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1513 | 5658.1209 | 53.9364 |  |  |  |  | 0.6511 | 0.6982 | 1.0646 | [7 empty] | -0.3781 | -0.6837 | 0.6614 | 10985.554 | 1.2902 | 57.7231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.4153 | -0.8313 | 0.8044 | 16436.3834 | 1.622 | 55.3649 | [5 empty] | 0.634 | 0.6382 | 0.6181 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5645.2146 | 54.5684 |  |  |  |  | 0.6629 | 0.7129 | 1.0733 | [7 empty] | -0.3858 | -0.6798 | 0.6628 | 10712.4579 | 1.2884 | 58.4692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4204 | -0.8438 | 0.8176 | 16041.8414 | 1.6451 | 56.2376 | [5 empty] | 0.6459 | 0.6505 | 0.6282 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5632.0902 | 55.23 |  |  |  |  | 0.663 | 0.7126 | 1.0727 | [7 empty] | -0.3841 | -0.6796 | 0.6616 | 10706.6301 | 1.2858 | 58.4528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4204 | -0.8434 | 0.8172 | 16043.4437 | 1.6444 | 56.224 | [5 empty] | 0.6585 | 0.6635 | 0.6389 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5618.7977 | 55.9205 |  |  |  |  | 0.6878 | 0.7375 | 1.1043 | [7 empty] | -0.3885 | -0.6963 | 0.6776 | 10565.1366 | 1.3147 | 59.7007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4242 | -0.8544 | 0.8284 | 15681.4671 | 1.6639 | 57.0194 | [5 empty] | 0.6717 | 0.6772 | 0.6502 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5605.3853 | 56.6392 |  |  |  |  | 0.6877 | 0.7375 | 1.1036 | [7 empty] | -0.3884 | -0.6954 | 0.6768 | 10553.5713 | 1.3126 | 59.6988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4282 | -0.8666 | 0.8409 | 15335.6506 | 1.6857 | 57.8697 | [5 empty] | 0.6856 | 0.6916 | 0.6621 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5591.8984 | 57.3854 |  |  |  |  | 0.7404 | 0.7687 | 1.0683 | [7 empty] | -0.2715 | -0.6282 | 0.5557 | 8974.1067 | 1.0789 | 61.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4335 | -0.8829 | 0.8575 | 14833.6374 | 1.7143 | 59.0939 | [5 empty] | 0.7002 | 0.7067 | 0.6746 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5578.3799 | 58.1582 |  |  |  |  | 0.73 | 0.7862 | 1.1603 | [7 empty] | -0.417 | -0.7191 | 0.7128 | 10290.3757 | 1.3749 | 62.0636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4373 | -0.8921 | 0.8672 | 14576.1454 | 1.7309 | 59.786 | [5 empty] | 0.7154 | 0.7226 | 0.6876 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5564.8696 | 58.9569 |  |  |  |  | 0.7381 | 0.8049 | 1.1764 | [7 empty] | -0.4554 | -0.7173 | 0.7353 | 10188.0673 | 1.4133 | 62.9461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.4447 | -0.9123 | 0.8883 | 14185.7677 | 1.7683 | 61.1101 | [5 empty] | 0.7314 | 0.7391 | 0.7013 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5551.4043 | 59.7806 |  |  |  |  | 0.8008 | 0.8437 | 1.1299 | [7 empty] | -0.3185 | -0.6272 | 0.5804 | 8529.7949 | 1.1082 | 64.7392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4478 | -0.9198 | 0.8963 | 13972.1659 | 1.7815 | 61.7185 | [5 empty] | 0.748 | 0.7564 | 0.7155 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5538.0177 | 60.6285 |  |  |  |  | 0.8089 | 0.8629 | 1.1452 | [7 empty] | -0.3584 | -0.6229 | 0.6007 | 8477.0594 | 1.1409 | 65.6083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4551 | -0.9389 | 0.9164 | 13625.0734 | 1.8167 | 63.003 | [5 empty] | 0.7654 | 0.7744 | 0.7304 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5524.7406 | 61.4998 |  |  |  |  | 0.8305 | 0.8831 | 1.1674 | [7 empty] | -0.3542 | -0.6324 | 0.6055 | 8408.5565 | 1.1491 | 66.5113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4594 | -0.9519 | 0.9297 | 13405.4308 | 1.8401 | 63.8635 | [5 empty] | 0.7835 | 0.7932 | 0.7458 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5511.6004 | 62.3937 |  |  |  |  | 0.8302 | 0.8825 | 1.1662 | [7 empty] | -0.3526 | -0.6315 | 0.6038 | 8401.2686 | 1.1446 | 66.487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4652 | -0.9706 | 0.9487 | 13081.4824 | 1.8733 | 65.1453 | [5 empty] | 0.8023 | 0.8127 | 0.7619 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5498.6217 | 63.3094 |  |  |  |  | 0.9296 | 0.9621 | 1.1382 | [7 empty] | -0.212 | -0.5159 | 0.4285 | 7101.511 | 0.8159 | 69.9209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.471 | -0.9837 | 0.9629 | 12893.8639 | 1.8978 | 66.0137 | [5 empty] | 0.8218 | 0.8329 | 0.7785 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5485.826 | 64.246 |  |  |  |  | 0.9373 | 0.9806 | 1.1536 | [7 empty] | -0.252 | -0.5118 | 0.4476 | 7096.321 | 0.8439 | 70.6963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4798 | -1.007 | 0.9874 | 12565.308 | 1.9407 | 67.5723 | [5 empty] | 0.842 | 0.8539 | 0.7958 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5473.2324 | 65.2028 |  |  |  |  | 0.8956 | 0.9608 | 1.2515 | [7 empty] | -0.4049 | -0.6592 | 0.658 | 8267.5098 | 1.2407 | 69.8673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.4806 | -1.0078 | 0.9885 | 12581.5344 | 1.9425 | 67.5744 | [5 empty] | 0.8629 | 0.8756 | 0.8137 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5460.857 | 66.1789 |  |  |  |  | 0.9236 | 0.9879 | 1.2728 | [7 empty] | -0.3983 | -0.6598 | 0.6542 | 8119.8721 | 1.2313 | 71.0005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4856 | -1.0255 | 1.0062 | 12362.5344 | 1.9738 | 68.6994 | [5 empty] | 0.8846 | 0.8981 | 0.8323 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5448.7137 | 67.1736 |  |  |  |  | 0.9957 | 1.041 | 1.2179 | [7 empty] | -0.2611 | -0.534 | 0.4707 | 7045.4384 | 0.8841 | 73.1635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.4987 | -1.0631 | 1.0454 | 11991.8329 | 2.0435 | 70.9811 | [5 empty] | 0.907 | 0.9214 | 0.8515 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5436.8139 | 68.1861 |  |  |  |  | 1.0237 | 1.0736 | 1.2389 | [7 empty] | -0.2712 | -0.5249 | 0.4694 | 6941.7432 | 0.88 | 74.4571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.5093 | -1.0883 | 1.0724 | 11773.7961 | 2.091 | 72.4917 | [5 empty] | 0.9302 | 0.9454 | 0.8713 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5425.1671 | 69.2157 |  |  |  |  | 1.0234 | 1.0737 | 1.2389 | [7 empty] | -0.2723 | -0.5247 | 0.4699 | 6942.6134 | 0.878 | 74.4593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5085 | -1.0856 | 1.0697 | 11763.4656 | 2.085 | 72.4231 | [5 empty] | 0.9541 | 0.9702 | 0.8917 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5413.7805 | 70.2616 |  |  |  |  | 1.0342 | 1.0992 | 1.2615 | [7 empty] | -0.3275 | -0.521 | 0.5027 | 6947.7659 | 0.9399 | 75.4543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5171 | -1.1103 | 1.0953 | 11565.5788 | 2.1304 | 73.8713 | [5 empty] | 0.9787 | 0.9957 | 0.9128 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5402.6599 | 71.3232 |  |  |  |  | 1.0633 | 1.1333 | 1.2832 | [7 empty] | -0.3389 | -0.5109 | 0.5033 | 6849.114 | 0.9429 | 76.763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5237 | -1.1356 | 1.1206 | 11378.251 | 2.176 | 75.3156 | [5 empty] | 1.0041 | 1.0221 | 0.9345 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5391.8091 | 72.3997 |  |  |  |  | 1.0636 | 1.1334 | 1.2831 | [7 empty] | -0.3378 | -0.5106 | 0.5023 | 6846.4107 | 0.9383 | 76.7667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5342 | -1.1608 | 1.1477 | 11199.169 | 2.2232 | 76.8005 | [5 empty] | 1.0303 | 1.0492 | 0.9568 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5381.2308 | 73.4904 |  |  |  |  | 1.143 | 1.1874 | 1.2275 | [7 empty] | -0.1693 | -0.3788 | 0.2914 | 6118.0893 | 0.5478 | 78.7923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5417 | -1.1826 | 1.1705 | 11069.3822 | 2.2634 | 78.0058 | [5 empty] | 1.0572 | 1.0771 | 0.9798 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5370.9261 | 74.5948 |  |  |  |  | 1.1026 | 1.1871 | 1.3345 | [7 empty] | -0.3928 | -0.5158 | 0.5457 | 6828.8251 | 1.0264 | 78.7797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5485 | -1.2038 | 1.1923 | 10940.6701 | 2.3019 | 79.1925 | [5 empty] | 1.0849 | 1.1058 | 1.0035 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5360.8952 | 75.7121 |  |  |  |  | 1.1427 | 1.2417 | 1.3869 | [7 empty] | -0.4474 | -0.5215 | 0.5911 | 6812.2046 | 1.1237 | 80.7697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5579 | -1.227 | 1.2172 | 10826.917 | 2.3455 | 80.4324 | [5 empty] | 1.1133 | 1.1353 | 1.0278 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5351.1368 | 76.8418 |  |  |  |  | 1.2436 | 1.3051 | 1.3254 | [7 empty] | -0.2214 | -0.375 | 0.3241 | 6042.4611 | 0.6182 | 83.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5661 | -1.249 | 1.2403 | 10713.7057 | 2.386 | 81.6285 | [5 empty] | 1.1425 | 1.1656 | 1.0528 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5341.6494 | 77.9832 |  |  |  |  | 1.2437 | 1.3052 | 1.3257 | [7 empty] | -0.2217 | -0.3752 | 0.3244 | 6043.2926 | 0.6129 | 83.0179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5737 | -1.2713 | 1.2636 | 10611.3946 | 2.427 | 82.8007 | [5 empty] | 1.1725 | 1.1967 | 1.0784 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5332.4299 | 79.1359 |  |  |  |  | 1.2772 | 1.3396 | 1.3433 | [7 empty] | -0.2135 | -0.3597 | 0.3079 | 5965.6533 | 0.5849 | 84.2064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5823 | -1.2926 | 1.2864 | 10508.5924 | 2.4663 | 83.9615 | [5 empty] | 1.2032 | 1.2286 | 1.1047 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5323.4753 | 80.2992 |  |  |  |  | 1.2927 | 1.3745 | 1.379 | [7 empty] | -0.2905 | -0.3612 | 0.3694 | 6011.24 | 0.7206 | 85.3922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.5907 | -1.3018 | 1.2984 | 10208.2878 | 2.4791 | 85.6358 | [5 empty] | 1.2348 | 1.2613 | 1.1316 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5314.7814 | 81.4726 |  |  |  |  | 1.322 | 1.3868 | 1.3952 | [7 empty] | -0.2248 | -0.3791 | 0.3293 | 5985.4954 | 0.6181 | 85.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.6016 | -1.3207 | 1.3202 | 10069.6259 | 2.5139 | 86.984 | [5 empty] | 1.2671 | 1.2949 | 1.1593 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5306.3439 | 82.6556 |  |  |  |  | 1.3225 | 1.3873 | 1.396 | [7 empty] | -0.2247 | -0.3799 | 0.3296 | 5986.6883 | 0.6139 | 85.8205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.6015 | -1.3205 | 1.32 | 10071.231 | 2.5124 | 86.9695 | [5 empty] | 1.3002 | 1.3292 | 1.1876 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5298.1578 | 83.8477 |  |  |  |  | 1.3794 | 1.4699 | 1.4577 | [7 empty] | -0.3119 | -0.3595 | 0.3863 | 5950.794 | 0.7586 | 88.54 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6131 | -1.3278 | 1.3318 | 9753.7349 | 2.5223 | 88.9375 | [5 empty] | 1.3341 | 1.3644 | 1.2165 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5290.2181 | 85.0485 |  |  |  |  | 1.3793 | 1.4697 | 1.4586 | [7 empty] | -0.3121 | -0.3609 | 0.3872 | 5954.359 | 0.7551 | 88.5358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6014 | -1.3997 | 1.3904 | 9704.8507 | 2.6445 | 91.2712 | [5 empty] | 1.3687 | 1.4003 | 1.2462 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5282.5191 | 86.2573 |  |  |  |  | 1.4177 | 1.4988 | 1.4922 | [7 empty] | -0.277 | -0.3808 | 0.37 | 5948.7116 | 0.7011 | 89.4708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5732 | -1.4471 | 1.4212 | 9734.5034 | 2.7223 | 92.2276 | [5 empty] | 1.4042 | 1.4371 | 1.2765 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5275.0555 | 87.4739 |  |  |  |  | 1.4173 | 1.4982 | 1.4921 | [7 empty] | -0.2765 | -0.3815 | 0.3699 | 5950.2047 | 0.6973 | 89.4503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5735 | -1.4462 | 1.4204 | 9731.9026 | 2.7192 | 92.2183 | [5 empty] | 1.4405 | 1.4747 | 1.3075 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5267.821 | 88.6979 |  |  |  |  | 1.5513 | 1.5964 | 1.442 | [7 empty] | -0.0343 | -0.2028 | 0.0696 | 5366.7591 | 0.1671 | 92.526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.5941 | -1.5108 | 1.4877 | 9578.9582 | 2.8396 | 95.2094 | [5 empty] | 1.4775 | 1.5132 | 1.3392 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5260.81 | 89.9286 |  |  |  |  | 1.5646 | 1.6303 | 1.4679 | [7 empty] | -0.1109 | -0.1898 | 0.1308 | 5387.2335 | 0.3015 | 93.5588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6585 | -1.5637 | 1.5627 | 9394.6399 | 2.9507 | 98.5377 | [5 empty] | 1.5154 | 1.5525 | 1.3716 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1534 | 5254.0163 | 91.1659 |  |  |  |  | 1.5647 | 1.6303 | 1.4674 | [7 empty] | -0.1105 | -0.1891 | 0.1301 | 5385.7002 | 0.2903 | 93.5604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.6968 | -1.5734 | 1.5883 | 9265.9811 | 2.9773 | 100.0627 | [5 empty] | 1.5541 | 1.5926 | 1.4047 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1534 | 5247.4339 | 92.4093 |  |  |  |  | 1.5644 | 1.6301 | 1.4675 | [7 empty] | -0.1111 | -0.1894 | 0.1308 | 5386.7082 | 0.2852 | 93.5544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.6975 | -1.5768 | 1.5917 | 9281.5076 | 2.9815 | 100.0609 | [5 empty] | 1.5936 | 1.6336 | 1.4384 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1534 | 5241.0568 | 93.6585 |  |  |  |  | 1.6261 | 1.7285 | 1.5313 | [7 empty] | -0.2339 | -0.1459 | 0.2487 | 5369.0525 | 0.6073 | 96.4779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7057 | -1.6029 | 1.6186 | 9230.718 | 3.0279 | 101.2317 | [5 empty] | 1.6339 | 1.6754 | 1.4729 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5234.8789 | 94.913 |  |  |  |  | 1.6253 | 1.7278 | 1.5304 | [7 empty] | -0.2342 | -0.1453 | 0.249 | 5368.3731 | 0.6044 | 96.4582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6851 | -1.6558 | 1.6573 | 9219.864 | 3.1139 | 102.5851 | [5 empty] | 1.675 | 1.718 | 1.508 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5228.8942 | 96.1727 |  |  |  |  | 1.6839 | 1.7798 | 1.5768 | [7 empty] | -0.2021 | -0.1551 | 0.2168 | 5353.3394 | 0.5213 | 97.962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.677 | -1.7498 | 1.7397 | 9174.3842 | 3.2813 | 105.4099 | [5 empty] | 1.7169 | 1.7615 | 1.5439 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5223.0969 | 97.4371 |  |  |  |  | 1.6833 | 1.7795 | 1.5771 | [7 empty] | -0.2042 | -0.1557 | 0.2189 | 5355.5173 | 0.5231 | 97.9553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6761 | -1.752 | 1.7414 | 9177.8214 | 3.2824 | 105.4363 | [5 empty] | 1.7597 | 1.8059 | 1.5804 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5217.4809 | 98.7059 |  |  |  |  | 1.6831 | 1.7788 | 1.5766 | [7 empty] | -0.2019 | -0.1562 | 0.2166 | 5355.1179 | 0.5176 | 97.9331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6841 | -1.7846 | 1.7744 | 9132.7843 | 3.3406 | 106.7229 | [5 empty] | 1.8032 | 1.8511 | 1.6176 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5212.0406 | 99.9789 |  |  |  |  | 1.7426 | 1.8633 | 1.6471 | [7 empty] | -0.2921 | -0.1461 | 0.3068 | 5375.2366 | 0.7379 | 100.3215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7289 | -1.7921 | 1.7994 | 8980.1708 | 3.3588 | 108.5413 | [5 empty] | 1.8476 | 1.8971 | 1.6556 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5206.7703 | 101.2557 |  |  |  |  | 1.7866 | 1.9054 | 1.6817 | [7 empty] | -0.2778 | -0.1478 | 0.2925 | 5361.0812 | 0.7027 | 101.4833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7499 | -1.8339 | 1.8461 | 8970.943 | 3.4374 | 109.9215 | [5 empty] | 1.8928 | 1.944 | 1.6943 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5201.6646 | 102.5361 |  |  |  |  | 1.7865 | 1.9058 | 1.6812 | [7 empty] | -0.2792 | -0.1463 | 0.294 | 5359.5376 | 0.708 | 101.4933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.7986 | -1.8465 | 1.8781 | 8837.8464 | 3.4693 | 111.8305 | [5 empty] | 1.9389 | 1.9918 | 1.7336 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5196.7179 | 103.8199 |  |  |  |  | 1.9287 | 1.9969 | 1.5906 | [7 empty] | 0.0529 | 0.086 | 0.2427 | 4866.1141 | 0.4932 | 103.957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8029 | -1.8843 | 1.9141 | 8794.9334 | 3.534 | 113.2388 | [5 empty] | 1.9858 | 2.0404 | 1.7737 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5191.925 | 105.1068 |  |  |  |  | 1.8838 | 2.0031 | 1.7738 | [7 empty] | -0.2733 | -0.1673 | 0.2883 | 5367.8141 | 0.6779 | 104.1204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8078 | -1.8734 | 1.9063 | 8766.9171 | 3.5122 | 113.2514 | [5 empty] | 2.0335 | 2.0899 | 1.8145 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5187.2809 | 106.3965 |  |  |  |  | 2.0298 | 2.0972 | 1.7351 | [7 empty] | 0.0286 | -0.0143 | 0.1401 | 5004.3519 | 0.2921 | 106.5849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8235 | -1.9657 | 1.9965 | 8909.5613 | 3.6821 | 114.505 | [5 empty] | 2.082 | 2.1403 | 1.856 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5182.7804 | 107.6888 |  |  |  |  | 2.0993 | 2.1714 | 1.7842 | [7 empty] | 0.0287 | 0.0058 | 0.1601 | 4980.5029 | 0.3365 | 108.4784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8302 | -1.9929 | 2.024 | 8845.5345 | 3.7276 | 115.8103 | [5 empty] | 2.1314 | 2.1915 | 1.8982 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5178.4188 | 108.9835 |  |  |  |  | 2.1416 | 2.222 | 1.785 | [7 empty] | 0.0298 | 0.0741 | 0.2282 | 4903.0974 | 0.483 | 109.745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8428 | -2.0693 | 2.0988 | 8956.3465 | 3.8671 | 116.8401 | [5 empty] | 2.1817 | 2.2436 | 1.9412 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5174.1913 | 110.2804 |  |  |  |  | 2.1421 | 2.222 | 1.7899 | [7 empty] | 0.0288 | 0.0659 | 0.22 | 4912.7059 | 0.4656 | 109.7436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8789 | -2.1626 | 2.1987 | 8885.946 | 4.0372 | 120.0118 | [5 empty] | 2.2327 | 2.2966 | 1.9849 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5170.0933 | 111.5793 |  |  |  |  | 2.2286 | 2.3082 | 1.9218 | [7 empty] | 0.0016 | -0.032 | 0.1224 | 5035.7069 | 0.2776 | 111.8605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.8841 | -2.189 | 2.2249 | 8821.8458 | 4.0801 | 121.2691 | [5 empty] | 2.2847 | 2.3505 | 2.0293 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5166.1205 | 112.8799 |  |  |  |  | 2.2791 | 2.3629 | 1.9662 | [7 empty] | -0.0071 | -0.0299 | 0.1257 | 5036.2645 | 0.2924 | 113.1763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9095 | -2.2513 | 2.2922 | 8800.2486 | 4.1926 | 123.1451 | [5 empty] | 2.3374 | 2.4052 | 2.0744 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5162.2684 | 114.1822 |  |  |  |  | 2.351 | 2.4238 | 2.0035 | [7 empty] | 0.0553 | -0.0164 | 0.1432 | 4995.0201 | 0.2774 | 114.6185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9041 | -2.2505 | 2.2893 | 8795.5221 | 4.1857 | 123.1266 | [5 empty] | 2.3911 | 2.4609 | 2.1202 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5158.533 | 115.4858 |  |  |  |  | 2.3597 | 2.4529 | 2.0071 | [7 empty] | -0.0099 | 0.026 | 0.1814 | 4977.6302 | 0.4157 | 115.3 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9215 | -2.2879 | 2.3304 | 8760.8716 | 4.2511 | 124.4669 | [5 empty] | 2.4455 | 2.5174 | 2.1668 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5154.9102 | 116.7907 |  |  |  |  | 2.4136 | 2.5061 | 2.0498 | [7 empty] | 0.0018 | 0.0264 | 0.1806 | 4973.0891 | 0.4038 | 116.5314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.8907 | -2.3307 | 2.3577 | 8682.3551 | 4.3144 | 125.9778 | [5 empty] | 2.5009 | 2.5748 | 2.2141 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5151.3961 | 118.0967 |  |  |  |  | 2.4959 | 2.5734 | 2.1317 | [7 empty] | 0.0546 | -0.0243 | 0.1354 | 5003.5166 | 0.2607 | 118.0659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.908 | -2.3719 | 2.4024 | 8648.8114 | 4.386 | 127.403 | [5 empty] | 2.5571 | 2.6331 | 2.2622 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5147.9871 | 119.4036 |  |  |  |  | 2.5554 | 2.6471 | 2.1768 | [7 empty] | 0.018 | 0.0064 | 0.1602 | 4987.6191 | 0.3447 | 119.716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8745 | -2.4085 | 2.4238 | 8570.2684 | 4.4399 | 128.7905 | [5 empty] | 2.6141 | 2.6923 | 2.3109 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5144.6794 | 120.7113 |  |  |  |  | 2.5705 | 2.6855 | 2.2209 | [7 empty] | -0.0798 | -0.0018 | 0.179 | 5032.3098 | 0.4638 | 120.5632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.898 | -2.4527 | 2.4735 | 8556.239 | 4.5175 | 130.1292 | [5 empty] | 2.672 | 2.7524 | 2.3605 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5141.4697 | 122.0196 |  |  |  |  | 2.7706 | 2.8563 | 2.3375 | [7 empty] | 0.0815 | 0.0178 | 0.1841 | 4956.1473 | 0.3581 | 124.2403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9572 | -2.5224 | 2.5603 | 8576.9189 | 4.645 | 131.9175 | [5 empty] | 2.7308 | 2.8133 | 2.4107 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5138.3544 | 123.3284 |  |  |  |  | 2.7679 | 2.8561 | 2.3375 | [7 empty] | 0.0709 | 0.0189 | 0.1816 | 4958.9067 | 0.3493 | 124.236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9701 | -2.5613 | 2.6012 | 8539.1812 | 4.7065 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7905 | 2.8752 | 2.4617 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5135.3304 | 124.6376 |  |  |  |  | 2.8423 | 2.9236 | 2.3874 | [7 empty] | 0.1132 | 0.0229 | 0.2023 | 4941.9218 | 0.369 | 125.6492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0299 | -2.6286 | 2.6863 | 8557.3378 | 4.8206 | 134.9905 | [5 empty] | 2.851 | 2.938 | 2.5134 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5132.3945 | 125.947 |  |  |  |  | 2.9045 | 2.9888 | 2.4465 | [7 empty] | 0.1069 | 0.0148 | 0.1921 | 4952.1736 | 0.3516 | 126.9925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0459 | -2.6695 | 2.7302 | 8543.3549 | 4.8803 | 136.1352 | [5 empty] | 2.9124 | 3.0017 | 2.5659 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5129.5437 | 127.2564 |  |  |  |  | 2.9897 | 3.0628 | 2.5167 | [7 empty] | 0.1573 | -0.0069 | 0.2047 | 4954.8469 | 0.3719 | 128.4968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0161 | -2.7177 | 2.7634 | 8476.5489 | 4.9382 | 137.6938 | [5 empty] | 2.9746 | 3.0662 | 2.6191 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5126.7752 | 128.5659 |  |  |  |  | 3.0472 | 3.1265 | 2.5702 | [7 empty] | 0.1405 | -0.0065 | 0.1937 | 4960.8724 | 0.3503 | 129.7711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0238 | -2.7596 | 2.8052 | 8451.3438 | 4.9923 | 138.9251 | [5 empty] | 3.0378 | 3.1317 | 2.6731 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5124.0859 | 129.8752 |  |  |  |  | 3.1212 | 3.2137 | 2.637 | [7 empty] | 0.1029 | 0.0069 | 0.1833 | 4963.0599 | 0.3407 | 131.4883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.998 | -2.7979 | 2.8315 | 8385.3474 | 5.0322 | 140.3283 | [5 empty] | 3.1018 | 3.1981 | 2.7278 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5121.4734 | 131.1843 |  |  |  |  | 3.1917 | 3.283 | 2.7074 | [7 empty] | 0.109 | -0.016 | 0.167 | 4979.7187 | 0.3089 | 132.8313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.0063 | -2.8368 | 2.8708 | 8358.9872 | 5.0772 | 141.5222 | [5 empty] | 3.1667 | 3.2655 | 2.7833 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5118.9349 | 132.493 |  |  |  |  | 3.2569 | 3.3704 | 2.7637 | [7 empty] | 0.0419 | 0.0188 | 0.1747 | 4973.9398 | 0.3674 | 134.4984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0797 | -2.9242 | 2.9787 | 8395.0928 | 5.1943 | 143.3872 | [5 empty] | 3.2324 | 3.3337 | 2.8396 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5116.468 | 133.8013 |  |  |  |  | 3.2767 | 3.4101 | 2.8097 | [7 empty] | -0.0426 | 0.0075 | 0.1711 | 5007.594 | 0.4258 | 135.2448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.0971 | -2.972 | 3.0297 | 8381.6649 | 5.2467 | 144.6375 | [5 empty] | 3.2991 | 3.4028 | 2.8965 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5114.0702 | 135.109 |  |  |  |  | 3.3477 | 3.4809 | 2.8958 | [7 empty] | -0.0501 | -0.0376 | 0.133 | 5043.0072 | 0.3488 | 136.5651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1627 | -3.041 | 3.1181 | 8391.8773 | 5.3272 | 146.3319 | [5 empty] | 3.3666 | 3.4729 | 2.9543 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5111.7393 | 136.4161 |  |  |  |  | 3.4376 | 3.5602 | 2.9507 | [7 empty] | 0.0119 | -0.0282 | 0.1256 | 5017.6168 | 0.2858 | 138.0206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1468 | -3.1405 | 3.2047 | 8308.6693 | 5.415 | 149.2294 | [5 empty] | 3.435 | 3.5439 | 3.0128 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5109.4729 | 137.7225 |  |  |  |  | 3.4934 | 3.6263 | 2.9572 | [7 empty] | 0.012 | 0.0517 | 0.2055 | 4960.9975 | 0.4545 | 139.218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1663 | -3.1971 | 3.2645 | 8301.5492 | 5.4667 | 150.5432 | [5 empty] | 3.5044 | 3.6158 | 3.072 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5107.269 | 139.0281 |  |  |  |  | 3.5931 | 3.7123 | 3.0509 | [7 empty] | 0.0654 | 0.0068 | 0.1684 | 4978.2339 | 0.3346 | 140.7532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.132 | -3.2499 | 3.3017 | 8247.9557 | 5.5024 | 152.0429 | [5 empty] | 3.5746 | 3.6886 | 3.1321 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5105.1253 | 140.3328 |  |  |  |  | 3.6662 | 3.8019 | 3.1157 | [7 empty] | 0.0174 | 0.028 | 0.1817 | 4977.2605 | 0.405 | 142.3277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1292 | -3.2794 | 3.3284 | 8210.6576 | 5.5141 | 153.1011 | [5 empty] | 3.6457 | 3.7624 | 3.1928 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5103.04 | 141.6365 |  |  |  |  | 3.7375 | 3.8745 | 3.1822 | [7 empty] | 0.018 | 0.0169 | 0.1707 | 4984.8147 | 0.381 | 143.5857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2246 | -3.3766 | 3.453 | 8256.6049 | 5.6064 | 154.9115 | [5 empty] | 3.7176 | 3.837 | 3.2544 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5101.0112 | 142.9392 |  |  |  |  | 3.8147 | 3.9703 | 3.2511 | [7 empty] | -0.037 | 0.0408 | 0.2013 | 4983.7145 | 0.4964 | 145.2213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2419 | -3.4267 | 3.506 | 8238.8925 | 5.6367 | 156.1919 | [5 empty] | 3.7905 | 3.9127 | 3.3167 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5099.0369 | 144.2407 |  |  |  |  | 3.8903 | 4.0482 | 3.32 | [7 empty] | -0.0383 | 0.0332 | 0.1942 | 4989.2115 | 0.4832 | 146.5317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3192 | -3.516 | 3.6173 | 8254.5914 | 5.7055 | 158.0821 | [5 empty] | 3.8643 | 3.9892 | 3.3798 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5097.1153 | 145.5411 |  |  |  |  | 3.8883 | 4.047 | 3.3192 | [7 empty] | -0.042 | 0.0333 | 0.1953 | 4990.0461 | 0.4751 | 146.5119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3325 | -3.5743 | 3.6763 | 8241.7276 | 5.7386 | 159.3856 | [5 empty] | 3.939 | 4.0667 | 3.4436 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5095.2447 | 146.8403 |  |  |  |  | 3.9389 | 4.1138 | 3.4976 | [7 empty] | -0.1807 | -0.1536 | 0.1954 | 5143.0253 | 0.4686 | 147.6225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3561 | -3.643 | 3.7489 | 8221.4959 | 5.7731 | 161.0339 | [5 empty] | 4.0146 | 4.1451 | 3.5083 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5093.4235 | 148.1381 |  |  |  |  | 4.174 | 4.2622 | 3.5052 | [7 empty] | 0.2723 | -0.0215 | 0.2896 | 4949.405 | 0.5765 | 150.0453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3447 | -3.6485 | 3.7499 | 8224.0014 | 5.7702 | 161.0221 | [5 empty] | 4.0911 | 4.2244 | 3.5737 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5091.6502 | 149.4345 |  |  |  |  | 4.204 | 4.3244 | 3.5719 | [7 empty] | 0.1391 | -0.0301 | 0.1754 | 4986.0903 | 0.3292 | 151.0442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3699 | -3.6953 | 3.8027 | 8212.9302 | 5.7883 | 162.1553 | [5 empty] | 4.1685 | 4.3047 | 3.6398 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5089.9231 | 150.7295 |  |  |  |  | 4.2658 | 4.3934 | 3.5722 | [7 empty] | 0.1586 | 0.0619 | 0.2591 | 4928.8209 | 0.47 | 152.1417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.392 | -3.7695 | 3.8798 | 8195.1184 | 5.8207 | 163.8306 | [5 empty] | 4.2468 | 4.3859 | 3.7068 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5088.2407 | 152.023 |  |  |  |  | 4.3717 | 4.4414 | 3.5765 | [7 empty] | 0.4266 | 0.0863 | 0.4767 | 4856.188 | 0.9066 | 152.8974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4082 | -3.8221 | 3.9348 | 8178.5265 | 5.8364 | 165.0761 | [5 empty] | 4.326 | 4.4681 | 3.7745 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5086.6017 | 153.315 |  |  |  |  | 4.4705 | 4.5495 | 3.7338 | [7 empty] | 0.3572 | -0.0187 | 0.3682 | 4932.4275 | 0.749 | 154.5793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4316 | -3.8902 | 4.0067 | 8173.7334 | 5.8668 | 166.453 | [5 empty] | 4.4061 | 4.5512 | 3.843 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5085.0047 | 154.6054 |  |  |  |  | 4.5071 | 4.6125 | 3.8392 | [7 empty] | 0.2225 | -0.0904 | 0.2172 | 5002.3656 | 0.4613 | 155.5463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4454 | -3.9555 | 4.0726 | 8167.9249 | 5.896 | 167.7418 | [5 empty] | 4.4871 | 4.6353 | 3.9123 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5083.4482 | 155.8942 |  |  |  |  | 4.5321 | 4.7016 | 3.849 | [7 empty] | 0.0172 | 0.0421 | 0.1957 | 4974.1175 | 0.4263 | 156.8996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4677 | -4.0001 | 4.1222 | 8149.5512 | 5.9036 | 168.9312 | [5 empty] | 4.5691 | 4.7203 | 3.9823 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5081.9312 | 157.1812 |  |  |  |  | 4.7294 | 4.8343 | 3.9195 | [7 empty] | 0.3274 | 0.0669 | 0.3826 | 4898.0488 | 0.7174 | 158.8817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.4872 | -4.0536 | 4.1792 | 8141.6708 | 5.9228 | 170.0959 | [5 empty] | 4.6519 | 4.8063 | 4.0532 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5080.4522 | 158.4665 |  |  |  |  | 4.8552 | 4.9504 | 4.1011 | [7 empty] | 0.3251 | -0.076 | 0.3199 | 4973.9065 | 0.6974 | 160.5863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.502 | -4.1377 | 4.263 | 8129.9769 | 5.9614 | 171.8227 | [5 empty] | 4.7357 | 4.8932 | 4.1248 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5079.0102 | 159.7501 |  |  |  |  | 4.8709 | 5.0025 | 4.1087 | [7 empty] | 0.2082 | -0.002 | 0.2458 | 4959.9323 | 0.4637 | 161.3427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5148 | -4.1863 | 4.313 | 8113.0641 | 5.9735 | 173.0243 | [5 empty] | 4.8204 | 4.981 | 4.1972 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5077.604 | 161.0318 |  |  |  |  | 4.9098 | 5.0848 | 4.1997 | [7 empty] | 0.0271 | -0.0174 | 0.1367 | 5004.0452 | 0.3008 | 162.5255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5448 | -4.2713 | 4.4032 | 8101.2801 | 6.0105 | 174.8786 | [5 empty] | 4.906 | 5.0699 | 4.2704 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5076.2325 | 162.3116 |  |  |  |  | 4.9391 | 5.1443 | 4.2806 | [7 empty] | -0.1087 | -0.0529 | 0.1592 | 5048.5325 | 0.4324 | 163.3719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5637 | -4.3278 | 4.4627 | 8094.6356 | 6.0322 | 176.0889 | [5 empty] | 4.9926 | 5.1596 | 4.3444 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5074.8945 | 163.5896 |  |  |  |  | 5.1442 | 5.2961 | 4.2874 | [7 empty] | 0.212 | 0.1031 | 0.3238 | 4911.3816 | 0.5863 | 165.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.5838 | -4.399 | 4.5365 | 8080.0697 | 6.0621 | 177.7082 | [5 empty] | 5.08 | 5.2504 | 4.4192 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5073.5893 | 164.8656 |  |  |  |  | 5.2678 | 5.4006 | 4.4386 | [7 empty] | 0.2606 | -0.0117 | 0.2839 | 4957.725 | 0.5498 | 166.945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.5973 | -4.4469 | 4.5861 | 8067.293 | 6.0784 | 178.8578 | [5 empty] | 5.1684 | 5.3421 | 4.4947 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5072.3156 | 166.1397 |  |  |  |  | 5.2862 | 5.4572 | 4.4446 | [7 empty] | 0.1408 | 0.0714 | 0.2578 | 4941.5302 | 0.4673 | 167.7177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6214 | -4.5132 | 4.6567 | 8052.9083 | 6.1054 | 180.4303 | [5 empty] | 5.2577 | 5.4347 | 4.5711 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1534 | 5071.0725 | 167.4118 |  |  |  |  | 5.2864 | 5.457 | 4.4475 | [7 empty] | 0.1403 | 0.0665 | 0.2533 | 4943.894 | 0.4441 | 167.7151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.637 | -4.5684 | 4.7139 | 8048.6914 | 6.1304 | 181.5689 | [5 empty] | 5.348 | 5.5283 | 4.6483 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5069.8593 | 168.6818 |  |  |  |  | 5.3726 | 5.5391 | 4.5746 | [7 empty] | 0.1285 | -0.031 | 0.1671 | 4991.6324 | 0.2872 | 168.8269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6545 | -4.6481 | 4.7948 | 8035.6964 | 6.1681 | 183.3197 | [5 empty] | 5.4392 | 5.6229 | 4.7262 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5068.6748 | 169.9497 |  |  |  |  | 5.4898 | 5.6685 | 4.6617 | [7 empty] | 0.1112 | 0.0037 | 0.1842 | 4979.2423 | 0.3165 | 170.5549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6718 | -4.7045 | 4.8539 | 8030.8736 | 6.1933 | 184.5075 | [5 empty] | 5.5313 | 5.7185 | 4.805 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5067.5183 | 171.2156 |  |  |  |  | 5.5626 | 5.7516 | 4.6683 | [7 empty] | 0.1228 | 0.1053 | 0.2801 | 4932.6567 | 0.4906 | 171.6514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.6927 | -4.7765 | 4.9288 | 8018.2823 | 6.2255 | 186.1507 | [5 empty] | 5.6243 | 5.815 | 4.8845 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5066.389 | 172.4794 |  |  |  |  | 5.7085 | 5.8893 | 4.8829 | [7 empty] | 0.1077 | -0.0609 | 0.1309 | 5008.8044 | 0.2283 | 173.4424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7036 | -4.8344 | 4.987 | 8012.4011 | 6.252 | 187.3515 | [5 empty] | 5.7183 | 5.9125 | 4.9649 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5065.2861 | 173.741 |  |  |  |  | 5.7949 | 5.9853 | 4.9635 | [7 empty] | 0.0818 | -0.0599 | 0.1146 | 5012.6447 | 0.1987 | 174.6735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6713 | -4.9541 | 5.089 | 8035.6264 | 6.34 | 188.7523 | [5 empty] | 5.8132 | 6.0109 | 5.046 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5064.2087 | 175.0004 |  |  |  |  | 5.7966 | 5.9846 | 4.9597 | [7 empty] | 0.0938 | -0.0561 | 0.1248 | 5008.9761 | 0.2044 | 174.6645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.6921 | -4.9939 | 5.1336 | 8016.515 | 6.3467 | 189.9791 | [5 empty] | 5.9091 | 6.1104 | 5.128 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5063.1562 | 176.2576 |  |  |  |  | 5.9244 | 6.1148 | 5.0494 | [7 empty] | 0.1145 | -0.0296 | 0.1582 | 4994.1469 | 0.2551 | 176.3137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6276 | -5.1396 | 5.251 | 8053.7714 | 6.4659 | 191.3155 | [5 empty] | 6.0058 | 6.2108 | 5.2107 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5062.1279 | 177.5126 |  |  |  |  | 6.0007 | 6.2045 | 5.0568 | [7 empty] | 0.1183 | 0.0798 | 0.254 | 4948.3557 | 0.4209 | 177.4341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6236 | -5.2166 | 5.3232 | 8058.7696 | 6.5132 | 192.5142 | [5 empty] | 6.1036 | 6.3122 | 5.2943 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5061.1229 | 178.7654 |  |  |  |  | 6.15 | 6.343 | 5.2367 | [7 empty] | 0.1373 | -0.0311 | 0.1721 | 4991.3287 | 0.2761 | 179.1435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7282 | -5.2945 | 5.4304 | 8071.9386 | 6.5439 | 194.2114 | [5 empty] | 6.2023 | 6.4145 | 5.3786 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5060.1407 | 180.0159 |  |  |  |  | 6.2488 | 6.4416 | 5.3652 | [7 empty] | 0.1208 | -0.1065 | 0.1154 | 5024.5963 | 0.2071 | 180.3437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7379 | -5.3441 | 5.4807 | 8059.2299 | 6.5617 | 195.4024 | [5 empty] | 6.3019 | 6.5179 | 5.4638 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5059.1807 | 181.2641 |  |  |  |  | 6.3386 | 6.5591 | 5.3779 | [7 empty] | 0.0824 | 0.0366 | 0.1996 | 4973.3968 | 0.3303 | 181.7576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8394 | -5.4432 | 5.6077 | 8090.5782 | 6.6172 | 197.027 | [5 empty] | 6.4024 | 6.6222 | 5.5498 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5058.2421 | 182.51 |  |  |  |  | 6.4369 | 6.6548 | 5.4731 | [7 empty] | 0.0952 | 0.0081 | 0.1783 | 4982.8529 | 0.2822 | 182.8967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8563 | -5.4954 | 5.6629 | 8079.2494 | 6.6362 | 198.2749 | [5 empty] | 6.504 | 6.7275 | 5.6366 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1504 | 5057.3243 | 183.7536 |  |  |  |  | 6.5544 | 6.788 | 5.6102 | [7 empty] | 0.0334 | -0.0286 | 0.1233 | 5006.6107 | 0.22 | 184.4611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.793 | -5.544 | 5.6887 | 8039.7997 | 6.6537 | 199.6232 | [5 empty] | 6.6064 | 6.8338 | 5.7242 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5056.4269 | 184.9949 |  |  |  |  | 6.573 | 6.8526 | 5.6216 | [7 empty] | -0.1137 | 0.0587 | 0.2449 | 4995.2874 | 0.5389 | 185.2129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8055 | -5.5904 | 5.737 | 8023.7686 | 6.6674 | 200.8743 | [5 empty] | 6.7098 | 6.9411 | 5.8126 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1497 | 5055.5492 | 186.2338 |  |  |  |  | 6.6782 | 6.954 | 5.7282 | [7 empty] | -0.0988 | 0.0192 | 0.2033 | 5008.022 | 0.4475 | 186.3822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7322 | -5.6563 | 5.7773 | 7994.0436 | 6.7048 | 202.2759 | [5 empty] | 6.8142 | 7.0494 | 5.9018 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1493 | 5054.6907 | 187.4704 |  |  |  |  | 6.8141 | 7.0707 | 5.8202 | [7 empty] | -0.0028 | 0.0136 | 0.1637 | 4996.0136 | 0.3103 | 187.7125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7473 | -5.7091 | 5.8326 | 7983.3646 | 6.7245 | 203.548 | [5 empty] | 6.9195 | 7.1586 | 5.9918 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1489 | 5053.8508 | 188.7045 |  |  |  |  | 6.9185 | 7.1828 | 5.9224 | [7 empty] | -0.0235 | 0.0004 | 0.154 | 5003.9048 | 0.3054 | 188.9756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8533 | -5.8045 | 5.9564 | 8006.3428 | 6.7714 | 205.2918 | [5 empty] | 7.0258 | 7.2688 | 6.0827 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1485 | 5053.0291 | 189.9363 |  |  |  |  | 7.0611 | 7.3052 | 6.0211 | [7 empty] | 0.0756 | -0.0088 | 0.1526 | 4993.0903 | 0.2344 | 190.339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8737 | -5.8462 | 6.0028 | 7988.9275 | 6.7803 | 206.5731 | [5 empty] | 7.133 | 7.3801 | 6.1744 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1481 | 5052.225 | 191.1657 |  |  |  |  | 7.1919 | 7.4606 | 6.1276 | [7 empty] | 0.0142 | 0.0338 | 0.1819 | 4986.6697 | 0.3284 | 192.047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -1.9744 | -5.9083 | 6.0941 | 7996.2156 | 6.8015 | 208.0828 | [5 empty] | 7.2412 | 7.4923 | 6.2669 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1477 | 5051.438 | 192.3926 |  |  |  |  | 7.3084 | 7.5739 | 6.2817 | [7 empty] | 0.0033 | -0.0622 | 0.0862 | 5022.1104 | 0.1712 | 193.2763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -1.9834 | -5.9631 | 6.1494 | 7997.4718 | 6.8277 | 209.0554 | [5 empty] | 7.3503 | 7.6055 | 6.3602 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1472 | 5050.6677 | 193.6171 |  |  |  |  | 7.3079 | 7.5721 | 6.2796 | [7 empty] | 0.0084 | -0.0619 | 0.0855 | 5021.3122 | 0.1548 | 193.2565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0077 | -6.0477 | 6.2377 | 7993.8823 | 6.8713 | 210.7583 | [5 empty] | 7.4604 | 7.7198 | 6.4543 | [5 empty] | 0.014 | -0.1468 | 5049.9138 | 194.8392 |  |  |  |  | 7.4317 | 7.7226 | 6.3964 | [7 empty] | -0.07 | -0.04 | 0.1359 | 5024.034 | 0.2878 | 194.8689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0048 | -6.0464 | 6.2359 | 7990.3411 | 6.858 | 210.8095 | [5 empty] | 7.5715 | 7.835 | 6.5493 | [5 empty] | 0.014 | -0.1463 | 5049.1756 | 196.0588 |  |  |  |  | 7.5717 | 7.9171 | 6.5597 | [7 empty] | -0.257 | -0.0204 | 0.2988 | 5041.9034 | 0.6294 | 196.9205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.0431 | -6.1604 | 6.3565 | 7967.7157 | 6.9144 | 213.6148 | [5 empty] | 7.6835 | 7.9512 | 6.645 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1459 | 5048.4528 | 197.2759 |  |  |  |  | 7.5672 | 7.915 | 6.5582 | [7 empty] | -0.2669 | -0.0194 | 0.308 | 5042.9153 | 0.6438 | 196.8988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0455 | -6.1825 | 6.3787 | 7988.2526 | 6.9243 | 213.4655 | [5 empty] | 7.7965 | 8.0684 | 6.7416 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1454 | 5047.745 | 198.4906 |  |  |  |  | 7.9387 | 8.144 | 6.6721 | [7 empty] | 0.3672 | 0.0177 | 0.3891 | 4947.1961 | 0.6062 | 199.2677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0509 | -6.2288 | 6.4247 | 7977.8761 | 6.941 | 214.5753 | [5 empty] | 7.9105 | 8.1866 | 6.8391 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1449 | 5047.0518 | 199.7028 |  |  |  |  | 7.9882 | 8.2323 | 6.8156 | [7 empty] | 0.1829 | -0.0704 | 0.1848 | 5000.1771 | 0.2915 | 200.1681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.072 | -6.2923 | 6.492 | 7960.3357 | 6.9656 | 216.2794 | [5 empty] | 8.0254 | 8.3058 | 6.9373 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1444 | 5046.3728 | 200.9125 |  |  |  |  | 8.012 | 8.3171 | 6.8255 | [7 empty] | -0.0023 | 0.0479 | 0.193 | 4985.3545 | 0.3361 | 201.0256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.0778 | -6.3392 | 6.5388 | 7952.3325 | 6.9835 | 217.3491 | [5 empty] | 8.1413 | 8.4261 | 7.0364 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1439 | 5045.7076 | 202.1197 |  |  |  |  | 8.3019 | 8.5532 | 6.9322 | [7 empty] | 0.2926 | 0.1474 | 0.4033 | 4917.7005 | 0.5605 | 203.3831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.0978 | -6.416 | 6.6185 | 7944.5329 | 7.0207 | 219.0243 | [5 empty] | 8.2582 | 8.5473 | 7.1363 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1434 | 5045.056 | 203.3244 |  |  |  |  | 8.304 | 8.5541 | 6.9317 | [7 empty] | 0.2985 | 0.1487 | 0.408 | 4916.5792 | 0.5595 | 203.3917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1137 | -6.4761 | 6.6809 | 7944.715 | 7.049 | 220.1577 | [5 empty] | 8.376 | 8.6695 | 7.2371 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1429 | 5044.4174 | 204.5266 |  |  |  |  | 8.4756 | 8.7 | 7.1833 | [7 empty] | 0.3315 | -0.0612 | 0.3282 | 4978.9056 | 0.5336 | 204.8243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0554 | -6.6195 | 6.7995 | 7973.7368 | 7.1535 | 221.4541 | [5 empty] | 8.4948 | 8.7928 | 7.3386 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1424 | 5043.7917 | 205.7263 |  |  |  |  | 8.5262 | 8.8269 | 7.2956 | [7 empty] | 0.0529 | -0.0373 | 0.1122 | 5005.8067 | 0.1613 | 206.0558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0521 | -6.6713 | 6.8483 | 7963.3994 | 7.1754 | 222.6208 | [5 empty] | 8.6146 | 8.9171 | 7.4411 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1419 | 5043.1784 | 206.9235 |  |  |  |  | 8.5474 | 8.8953 | 7.2993 | [7 empty] | -0.0844 | 0.0621 | 0.2263 | 4991.6917 | 0.431 | 206.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -1.9941 | -6.7782 | 6.9338 | 7970.7795 | 7.2498 | 223.894 | [5 empty] | 8.7353 | 9.0423 | 7.5443 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1414 | 5042.5773 | 208.1181 |  |  |  |  | 8.8623 | 9.1328 | 7.419 | [7 empty] | 0.2888 | 0.131 | 0.3873 | 4927.0096 | 0.5222 | 208.9733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -1.9961 | -6.8128 | 6.968 | 7950.9771 | 7.2564 | 225.0779 | [5 empty] | 8.8571 | 9.1686 | 7.6484 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1409 | 5041.988 | 209.3102 |  |  |  |  | 8.8615 | 9.1324 | 7.4164 | [7 empty] | 0.2887 | 0.1346 | 0.3894 | 4925.949 | 0.521 | 208.9695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.0942 | -6.9233 | 7.1028 | 7984.7929 | 7.3157 | 226.583 | [5 empty] | 8.9798 | 9.2959 | 7.7533 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1404 | 5041.4103 | 210.4998 |  |  |  |  | 9.0394 | 9.2734 | 7.6549 | [7 empty] | 0.3685 | -0.064 | 0.3632 | 4976.4274 | 0.5836 | 210.29 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1235 | -6.9796 | 7.1658 | 7986.7935 | 7.3392 | 227.663 | [5 empty] | 9.1035 | 9.4242 | 7.859 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1398 | 5040.8438 | 211.6868 |  |  |  |  | 9.1245 | 9.4759 | 7.8248 | [7 empty] | -0.0469 | -0.015 | 0.1386 | 5010.5281 | 0.2602 | 212.1614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.23 | -7.0554 | 7.2709 | 8002.9552 | 7.3699 | 229.1228 | [5 empty] | 9.2281 | 9.5535 | 7.9656 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1393 | 5040.2883 | 212.8713 |  |  |  |  | 9.2535 | 9.6381 | 7.9363 | [7 empty] | -0.1346 | 0.03 | 0.2248 | 5007.3146 | 0.4391 | 213.639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2418 | -7.124 | 7.3403 | 8006.5616 | 7.4047 | 230.2514 | [5 empty] | 9.3538 | 9.6839 | 8.073 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1388 | 5039.7435 | 214.0533 |  |  |  |  | 9.2546 | 9.6386 | 7.9367 | [7 empty] | -0.1323 | 0.0298 | 0.2227 | 5007.1073 | 0.4312 | 213.6439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2528 | -7.1057 | 7.3267 | 7945.469 | 7.3636 | 231.8469 | [5 empty] | 9.4804 | 9.8153 | 8.1813 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1382 | 5039.2091 | 215.2327 |  |  |  |  | 9.5338 | 9.8292 | 8.1149 | [7 empty] | 0.2086 | -0.046 | 0.2161 | 4990.3026 | 0.3114 | 215.3571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2652 | -7.163 | 7.3855 | 7943.5037 | 7.3893 | 232.9669 | [5 empty] | 9.608 | 9.9477 | 8.2904 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1377 | 5038.685 | 216.4096 |  |  |  |  | 9.5874 | 9.9565 | 8.2334 | [7 empty] | -0.0554 | -0.0324 | 0.1256 | 5016.1029 | 0.2355 | 216.4878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.2819 | -7.1475 | 7.3765 | 7887.4852 | 7.3515 | 234.5702 | [5 empty] | 9.7367 | 10.0811 | 8.4004 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1371 | 5038.1708 | 217.5839 |  |  |  |  | 9.6902 | 10.0759 | 8.2497 | [7 empty] | -0.05 | 0.0902 | 0.236 | 4980.7569 | 0.406 | 217.5382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3006 | -7.1964 | 7.4293 | 7882.826 | 7.3702 | 235.6844 | [5 empty] | 9.8662 | 10.2155 | 8.5112 | [5 empty] | 0.013 | -0.1366 | 5037.6663 | 218.7556 |  |  |  |  | 9.8685 | 10.2299 | 8.4104 | [7 empty] | 0.0389 | 0.028 | 0.1666 | 4988.5698 | 0.2413 | 218.8804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2114 | -7.3349 | 7.5347 | 7900.2156 | 7.4692 | 236.9685 | [5 empty] | 9.9968 | 10.351 | 8.6228 | [5 empty] | 0.013 | -0.1361 | 5037.1712 | 219.9249 |  |  |  |  | 9.9943 | 10.3625 | 8.5319 | [7 empty] | 0.0241 | 0.0116 | 0.1481 | 4994.7975 | 0.2205 | 220.0236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2248 | -7.3223 | 7.5271 | 7894.3432 | 7.4447 | 237.023 | [5 empty] | 10.1284 | 10.4874 | 8.7353 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1355 | 5036.6854 | 221.0915 |  |  |  |  | 10.1646 | 10.5044 | 8.7037 | [7 empty] | 0.1125 | -0.0809 | 0.1135 | 5010.7545 | 0.1567 | 221.2357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2352 | -7.3856 | 7.5912 | 7895.9257 | 7.4757 | 238.1294 | [5 empty] | 10.2609 | 10.625 | 8.8486 | [5 empty] | 0.0129 | -0.135 | 5036.2086 | 222.2557 |  |  |  |  | 10.1957 | 10.6019 | 8.7136 | [7 empty] | -0.0733 | 0.0471 | 0.2015 | 4995.6592 | 0.3578 | 222.0608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1678 | -7.5364 | 7.7165 | 7922.3809 | 7.5841 | 239.4442 | [5 empty] | 10.3945 | 10.7635 | 8.9628 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1344 | 5035.7406 | 223.4172 |  |  |  |  | 10.3386 | 10.7745 | 8.828 | [7 empty] | -0.141 | 0.0967 | 0.2777 | 4989.5213 | 0.5049 | 223.5086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1716 | -7.5781 | 7.7581 | 7910.0542 | 7.5978 | 240.5878 | [5 empty] | 10.529 | 10.9031 | 9.0778 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1339 | 5035.2813 | 224.5762 |  |  |  |  | 10.514 | 10.9238 | 9.0025 | [7 empty] | -0.0581 | 0.0105 | 0.1608 | 5003.9286 | 0.2839 | 224.7478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.2753 | -7.6457 | 7.8531 | 7916.1819 | 7.619 | 242.1733 | [5 empty] | 10.6646 | 11.0437 | 9.1937 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1333 | 5034.8302 | 225.7327 |  |  |  |  | 10.6585 | 11.1002 | 9.1267 | [7 empty] | -0.1364 | 0.0513 | 0.2373 | 5001.2287 | 0.435 | 226.1941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.3995 | -7.765 | 8.0044 | 7921.4982 | 7.6762 | 244.7855 | [5 empty] | 10.8011 | 11.1853 | 9.3104 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1328 | 5034.3875 | 226.8866 |  |  |  |  | 10.9372 | 11.3023 | 9.3021 | [7 empty] | 0.1571 | 0.0006 | 0.1966 | 4984.4187 | 0.255 | 227.8316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4075 | -7.7996 | 8.0403 | 7909.6092 | 7.6844 | 245.827 | [5 empty] | 10.9386 | 11.328 | 9.428 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1322 | 5033.9526 | 228.038 |  |  |  |  | 10.9405 | 11.3023 | 9.3087 | [7 empty] | 0.1651 | -0.01 | 0.1954 | 4986.3702 | 0.2475 | 227.8311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4214 | -7.9177 | 8.1576 | 7928.2216 | 7.7555 | 247.286 | [5 empty] | 11.0772 | 11.4717 | 9.5465 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1317 | 5033.5257 | 229.1868 |  |  |  |  | 11.0889 | 11.4853 | 9.4445 | [7 empty] | 0.074 | 0.0234 | 0.1668 | 4987.1443 | 0.2133 | 229.2948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4403 | -7.9565 | 8.2008 | 7919.4836 | 7.7661 | 248.3586 | [5 empty] | 11.2167 | 11.6164 | 9.6657 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1311 | 5033.1063 | 230.333 |  |  |  |  | 11.2331 | 11.6277 | 9.6396 | [7 empty] | 0.0527 | -0.0855 | 0.0608 | 5017.2835 | 0.0743 | 230.4219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4487 | -8.03 | 8.2739 | 7911.2673 | 7.8025 | 249.9424 | [5 empty] | 11.3572 | 11.7622 | 9.7859 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1305 | 5032.6945 | 231.4768 |  |  |  |  | 11.2633 | 11.7581 | 9.6493 | [7 empty] | -0.226 | 0.0905 | 0.3251 | 5000.2025 | 0.5876 | 231.4442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.456 | -8.0779 | 8.3224 | 7905.2185 | 7.8211 | 251.0132 | [5 empty] | 11.4987 | 11.909 | 9.9069 | [5 empty] | 0.0124 | -0.13 | 5032.2899 | 232.6179 |  |  |  |  | 11.321 | 11.8671 | 9.7809 | [7 empty] | -0.4151 | 0.0551 | 0.4659 | 5027.8727 | 0.8235 | 232.293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.4813 | -8.1615 | 8.4102 | 7903.2148 | 7.8639 | 252.6561 | [5 empty] | 11.6413 | 12.0569 | 10.0287 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1294 | 5031.8924 | 233.7566 |  |  |  |  | 11.4675 | 12.0168 | 9.9854 | [7 empty] | -0.4524 | -0.0552 | 0.4706 | 5059.1608 | 0.7879 | 233.449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.4962 | -8.2094 | 8.4609 | 7899.0185 | 7.8819 | 253.7089 | [5 empty] | 11.7848 | 12.2058 | 10.1515 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1289 | 5031.502 | 234.8927 |  |  |  |  | 11.9624 | 12.3156 | 10.1243 | [7 empty] | 0.3273 | -0.0035 | 0.339 | 4969.9569 | 0.4641 | 235.7241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5142 | -8.3047 | 8.5578 | 7901.8548 | 7.9342 | 255.3318 | [5 empty] | 11.9294 | 12.3557 | 10.275 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1283 | 5031.1183 | 236.0262 |  |  |  |  | 11.9873 | 12.4162 | 10.1277 | [7 empty] | 0.1238 | 0.1345 | 0.2855 | 4956.1124 | 0.3553 | 236.4801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5104 | -8.29 | 8.5432 | 7896.0425 | 7.9092 | 255.2703 | [5 empty] | 12.0749 | 12.5067 | 10.3995 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1278 | 5030.7413 | 237.1573 |  |  |  |  | 12.1432 | 12.5723 | 10.3458 | [7 empty] | 0.091 | 0.0127 | 0.1611 | 4988.897 | 0.197 | 237.645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5159 | -8.351 | 8.6036 | 7893.4438 | 7.9376 | 256.4312 | [5 empty] | 12.2214 | 12.6588 | 10.5248 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1272 | 5030.3708 | 238.2858 |  |  |  |  | 12.3442 | 12.7885 | 10.4939 | [7 empty] | 0.0821 | 0.0557 | 0.1959 | 4979.5905 | 0.2539 | 239.241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.539 | -8.4051 | 8.6625 | 7893.0202 | 7.9596 | 257.5013 | [5 empty] | 12.369 | 12.8118 | 10.6509 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1267 | 5030.0066 | 239.4117 |  |  |  |  | 12.346 | 12.7859 | 10.4935 | [7 empty] | 0.0958 | 0.0516 | 0.197 | 4979.2965 | 0.2391 | 239.222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5443 | -8.4429 | 8.7008 | 7881.2613 | 7.9709 | 258.6089 | [5 empty] | 12.5176 | 12.966 | 10.7779 | [5 empty] | 0.012 | -0.1261 | 5029.6487 | 240.5352 |  |  |  |  | 12.4621 | 12.927 | 10.5039 | [7 empty] | 0.0874 | 0.1997 | 0.3344 | 4945.3276 | 0.4347 | 240.2525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.5558 | -8.5006 | 8.7598 | 7880.2738 | 7.9964 | 259.6911 | [5 empty] | 12.6672 | 13.1211 | 10.9058 | [5 empty] | 0.012 | -0.1256 | 5029.2969 | 241.6561 |  |  |  |  | 12.7161 | 13.1675 | 10.8715 | [7 empty] | 0.067 | -0.0327 | 0.1079 | 5002.1617 | 0.1297 | 241.9889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5536 | -8.5368 | 8.7943 | 7870.0588 | 8.0076 | 260.6758 | [5 empty] | 12.8178 | 13.2773 | 11.0346 | [5 empty] | 0.0119 | -0.125 | 5028.951 | 242.7745 |  |  |  |  | 12.8678 | 13.3118 | 11.015 | [7 empty] | 0.095 | -0.0699 | 0.0997 | 5008.2842 | 0.1244 | 243.02 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.5905 | -8.5963 | 8.8625 | 7861.3035 | 8.0315 | 262.239 | [5 empty] | 12.9694 | 13.4346 | 11.1642 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1245 | 5028.611 | 243.8904 |  |  |  |  | 13.0031 | 13.4981 | 11.0427 | [7 empty] | 0.0163 | 0.1125 | 0.237 | 4973.2229 | 0.3329 | 244.338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.5895 | -8.6471 | 8.9112 | 7856.3521 | 8.0532 | 263.2842 | [5 empty] | 13.122 | 13.5929 | 11.2947 | [5 empty] | 0.0118 | -0.124 | 5028.2767 | 245.0038 |  |  |  |  | 13.1524 | 13.6503 | 11.1887 | [7 empty] | 0.0135 | 0.0842 | 0.2082 | 4980.1192 | 0.2927 | 245.4043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6004 | -8.7302 | 8.9945 | 7854.7532 | 8.097 | 264.822 | [5 empty] | 13.2756 | 13.7523 | 11.426 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1234 | 5027.9479 | 246.1146 |  |  |  |  | 13.3251 | 13.8572 | 11.3516 | [7 empty] | -0.0712 | 0.1051 | 0.2431 | 4983.1386 | 0.3887 | 246.84 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6108 | -8.7678 | 9.034 | 7845.0231 | 8.1081 | 265.9012 | [5 empty] | 13.4303 | 13.9128 | 11.5582 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1229 | 5027.6246 | 247.223 |  |  |  |  | 13.4768 | 14.0115 | 11.5046 | [7 empty] | -0.0752 | 0.0705 | 0.2121 | 4991.3911 | 0.3455 | 247.9004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6283 | -8.8532 | 9.1212 | 7847.661 | 8.153 | 267.3504 | [5 empty] | 13.5859 | 14.0742 | 11.6913 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1223 | 5027.3066 | 248.3289 |  |  |  |  | 13.4699 | 14.0071 | 11.4966 | [7 empty] | -0.0817 | 0.0772 | 0.2203 | 4990.4654 | 0.3572 | 247.87 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6494 | -8.899 | 9.1717 | 7843.0882 | 8.1692 | 268.4337 | [5 empty] | 13.7426 | 14.2368 | 11.8253 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1218 | 5026.9939 | 249.4322 |  |  |  |  | 13.7002 | 14.243 | 11.7526 | [7 empty] | -0.1051 | -0.0026 | 0.1668 | 5010.4807 | 0.2838 | 249.4744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6544 | -8.9596 | 9.2317 | 7830.425 | 8.1976 | 269.9971 | [5 empty] | 13.9003 | 14.4004 | 11.9601 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1213 | 5026.6863 | 250.5331 |  |  |  |  | 13.8527 | 14.4 | 11.9069 | [7 empty] | -0.1146 | -0.0345 | 0.1531 | 5018.3389 | 0.2608 | 250.5308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.6717 | -9.0263 | 9.301 | 7836.9445 | 8.229 | 270.968 | [5 empty] | 14.0591 | 14.5651 | 12.0958 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1207 | 5026.3837 | 251.6315 |  |  |  |  | 14.0832 | 14.6338 | 12.1211 | [7 empty] | -0.1083 | -0.0636 | 0.1328 | 5024.0539 | 0.2257 | 252.0871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.6844 | -9.1875 | 9.4596 | 7878.826 | 8.3279 | 272.0815 | [5 empty] | 14.2188 | 14.7308 | 12.2324 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1202 | 5026.0859 | 252.7275 |  |  |  |  | 14.1399 | 14.752 | 12.2551 | [7 empty] | -0.3134 | -0.0852 | 0.3268 | 5046.4255 | 0.5073 | 252.8668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.6856 | -9.1926 | 9.4653 | 7881.1376 | 8.3168 | 272.0821 | [5 empty] | 14.3796 | 14.8976 | 12.3699 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1197 | 5025.793 | 253.8209 |  |  |  |  | 14.7014 | 15.0991 | 12.4922 | [7 empty] | 0.4442 | -0.1174 | 0.4328 | 4988.3493 | 0.6426 | 255.1301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.6938 | -9.2359 | 9.5097 | 7873.0672 | 8.3321 | 273.176 | [5 empty] | 14.5414 | 15.0654 | 12.5082 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1191 | 5025.5049 | 254.9119 |  |  |  |  | 14.6992 | 15.0953 | 12.4911 | [7 empty] | 0.4481 | -0.1206 | 0.4367 | 4988.6969 | 0.6422 | 255.1052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7167 | -9.3863 | 9.6609 | 7911.0934 | 8.4215 | 274.3031 | [5 empty] | 14.7042 | 15.2343 | 12.6474 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1186 | 5025.2213 | 256.0004 |  |  |  |  | 14.803 | 15.3388 | 12.6493 | [7 empty] | 0.0496 | -0.0135 | 0.1118 | 4999.3797 | 0.1421 | 256.6693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7274 | -9.4424 | 9.7182 | 7909.9297 | 8.4455 | 275.3404 | [5 empty] | 14.868 | 15.4043 | 12.7875 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1181 | 5024.9421 | 257.0865 |  |  |  |  | 14.7957 | 15.3341 | 12.6523 | [7 empty] | 0.0371 | -0.0209 | 0.1005 | 5002.005 | 0.1268 | 256.6393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7388 | -9.4155 | 9.6961 | 7862.0568 | 8.4115 | 276.8895 | [5 empty] | 15.0329 | 15.5753 | 12.9284 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1175 | 5024.6675 | 258.17 |  |  |  |  | 15.1432 | 15.5894 | 12.6718 | [7 empty] | 0.4603 | 0.1724 | 0.5346 | 4926.6042 | 0.6244 | 258.2589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7437 | -9.4592 | 9.7399 | 7855.5779 | 8.4277 | 277.9154 | [5 empty] | 15.1988 | 15.7474 | 13.0703 | [5 empty] | 0.0112 | -0.117 | 5024.3971 | 259.2512 |  |  |  |  | 15.3671 | 15.8175 | 13.0402 | [7 empty] | 0.3752 | -0.0507 | 0.3701 | 4980.4224 | 0.5046 | 259.6885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7564 | -9.4515 | 9.7366 | 7820.6679 | 8.4077 | 279.316 | [5 empty] | 15.3657 | 15.9206 | 13.213 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1165 | 5024.1309 | 260.3299 |  |  |  |  | 15.3961 | 15.921 | 13.0476 | [7 empty] | 0.1923 | 0.0731 | 0.2623 | 4969.7516 | 0.2902 | 260.3321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.7795 | -9.6357 | 9.9203 | 7844.622 | 8.5214 | 281.5293 | [5 empty] | 15.5337 | 16.0948 | 13.3566 | [5 empty] | 0.0111 | -0.116 | 5023.869 | 261.4062 |  |  |  |  | 15.5856 | 16.1443 | 13.2814 | [7 empty] | 0.0844 | 0.0228 | 0.157 | 4989.0784 | 0.1773 | 261.7099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.7808 | -9.6449 | 9.93 | 7849.8861 | 8.5121 | 281.4693 | [5 empty] | 15.7027 | 16.2702 | 13.5011 | [5 empty] | 0.011 | -0.1155 | 5023.6111 | 262.48 |  |  |  |  | 15.803 | 16.333 | 13.432 | [7 empty] | 0.1974 | 0.0144 | 0.2272 | 4981.7961 | 0.2628 | 262.863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.7868 | -9.7072 | 9.9919 | 7851.0164 | 8.5409 | 282.4933 | [5 empty] | 15.8727 | 16.4465 | 13.6464 | [5 empty] | 0.011 | -0.1149 | 5023.3572 | 263.5514 |  |  |  |  | 15.9592 | 16.5503 | 13.452 | [7 empty] | 0.113 | 0.2269 | 0.3568 | 4945.8022 | 0.4233 | 264.1776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.811 | -9.8568 | 10.1428 | 7886.3261 | 8.6276 | 283.6327 | [5 empty] | 16.0438 | 16.624 | 13.7927 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1144 | 5023.1072 | 264.6204 |  |  |  |  | 16.2166 | 16.7546 | 13.8392 | [7 empty] | 0.1871 | -0.0598 | 0.1844 | 4997.8938 | 0.2451 | 265.4013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8172 | -9.9053 | 10.1916 | 7880.9624 | 8.6468 | 284.6929 | [5 empty] | 16.2159 | 16.8025 | 13.9398 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1139 | 5022.861 | 265.6869 |  |  |  |  | 16.2158 | 16.7534 | 13.8328 | [7 empty] | 0.1909 | -0.0535 | 0.1899 | 4996.3056 | 0.2427 | 265.3941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8242 | -9.9987 | 10.2838 | 7880.1657 | 8.6974 | 286.3053 | [5 empty] | 16.389 | 16.9821 | 14.0878 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1134 | 5022.6187 | 266.7511 |  |  |  |  | 16.2691 | 16.93 | 13.854 | [7 empty] | -0.1066 | 0.1411 | 0.2803 | 4980.7816 | 0.428 | 266.4432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8579 | -10.1301 | 10.4198 | 7874.316 | 8.7741 | 288.9093 | [5 empty] | 16.5632 | 17.1628 | 14.2367 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1129 | 5022.3799 | 267.8128 |  |  |  |  | 16.4701 | 17.1212 | 14.1149 | [7 empty] | -0.1072 | 0.0115 | 0.1714 | 5006.7604 | 0.2768 | 267.5693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.8703 | -10.1734 | 10.4654 | 7866.1718 | 8.7897 | 290.0448 | [5 empty] | 16.7384 | 17.3446 | 14.3865 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1124 | 5022.1447 | 268.8722 |  |  |  |  | 16.7897 | 17.4643 | 14.2929 | [7 empty] | -0.0875 | 0.1391 | 0.27 | 4980.0797 | 0.4061 | 269.5656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.8772 | -10.2554 | 10.5466 | 7874.0033 | 8.8311 | 291.0908 | [5 empty] | 16.9146 | 17.5274 | 14.5372 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1119 | 5021.9131 | 269.9291 |  |  |  |  | 16.9857 | 17.6594 | 14.5464 | [7 empty] | -0.1094 | 0.0267 | 0.1834 | 5003.8264 | 0.2985 | 270.6869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.8881 | -10.29 | 10.5833 | 7864.3129 | 8.8407 | 292.1419 | [5 empty] | 17.0919 | 17.7113 | 14.6888 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1114 | 5021.6851 | 270.9837 |  |  |  |  | 17.1659 | 17.8409 | 14.6934 | [7 empty] | -0.0919 | 0.0276 | 0.1727 | 5002.2879 | 0.2782 | 271.7216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.8902 | -10.3075 | 10.6012 | 7846.4748 | 8.8402 | 293.2263 | [5 empty] | 17.2702 | 17.8963 | 14.8412 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1109 | 5021.4603 | 272.0359 |  |  |  |  | 17.1629 | 17.8376 | 14.7043 | [7 empty] | -0.0982 | 0.0117 | 0.1639 | 5005.8772 | 0.2618 | 271.7032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.8979 | -10.3188 | 10.6146 | 7852.097 | 8.8305 | 293.2075 | [5 empty] | 17.4496 | 18.0824 | 14.9946 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1104 | 5021.2389 | 273.0857 |  |  |  |  | 17.4382 | 18.1157 | 14.9601 | [7 empty] | -0.0892 | -0.0219 | 0.1333 | 5011.6325 | 0.2135 | 273.2731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9047 | -10.3591 | 10.6557 | 7844.6243 | 8.8444 | 294.242 | [5 empty] | 17.63 | 18.2695 | 15.1488 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1099 | 5021.0209 | 274.1332 |  |  |  |  | 17.6171 | 18.2982 | 15.1317 | [7 empty] | -0.0904 | -0.0473 | 0.1187 | 5016.5604 | 0.1893 | 274.2927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9207 | -10.5277 | 10.8227 | 7883.7636 | 8.9418 | 295.3602 | [5 empty] | 17.8115 | 18.4578 | 15.304 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1094 | 5020.8059 | 275.1782 |  |  |  |  | 17.8959 | 18.5815 | 15.395 | [7 empty] | -0.0876 | -0.0833 | 0.1014 | 5023.0831 | 0.1646 | 275.8606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9356 | -10.5788 | 10.8764 | 7880.9501 | 8.9618 | 296.4007 | [5 empty] | 17.994 | 18.6471 | 15.46 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1089 | 5020.5943 | 276.221 |  |  |  |  | 18.0584 | 18.7672 | 15.4129 | [7 empty] | -0.0698 | 0.0775 | 0.203 | 4991.1981 | 0.3048 | 276.8783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9517 | -10.7644 | 11.06 | 7929.2217 | 9.0687 | 297.3812 | [5 empty] | 18.1775 | 18.8375 | 15.6169 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1084 | 5020.3856 | 277.2614 |  |  |  |  | 18.2576 | 18.968 | 15.5904 | [7 empty] | -0.0588 | 0.0615 | 0.1834 | 4993.4521 | 0.2753 | 277.9696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9614 | -10.8066 | 11.1037 | 7922.3706 | 9.0832 | 298.4114 | [5 empty] | 18.3621 | 19.029 | 15.7747 | [5 empty] | 0.0103 | -0.108 | 5020.1799 | 278.2994 |  |  |  |  | 18.4409 | 19.1487 | 15.7702 | [7 empty] | -0.0471 | 0.0229 | 0.1429 | 4999.8185 | 0.2174 | 278.9444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -2.9701 | -10.7633 | 11.0648 | 7873.0848 | 9.0449 | 299.9441 | [5 empty] | 18.5477 | 19.2215 | 15.9335 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1075 | 5019.9773 | 279.3351 |  |  |  |  | 18.5073 | 19.2862 | 15.9466 | [7 empty] | -0.2704 | -0.0234 | 0.2929 | 5024.7838 | 0.4434 | 279.6811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -2.9748 | -10.8089 | 11.1104 | 7867.2551 | 9.0624 | 300.9733 | [5 empty] | 18.7344 | 19.4152 | 16.0931 | [5 empty] | 0.0102 | -0.107 | 5019.7775 | 280.3685 |  |  |  |  | 18.7068 | 19.4935 | 16.1331 | [7 empty] | -0.2779 | -0.0408 | 0.2956 | 5028.4046 | 0.4404 | 280.784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -2.972 | -10.7875 | 11.0895 | 7826.5434 | 9.0403 | 302.4736 | [5 empty] | 18.9222 | 19.61 | 16.2536 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1065 | 5019.5807 | 281.3995 |  |  |  |  | 18.7078 | 19.493 | 16.1292 | [7 empty] | -0.2716 | -0.0374 | 0.2901 | 5027.3272 | 0.4352 | 280.781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -2.9914 | -10.8406 | 11.1462 | 7824.9708 | 9.0614 | 303.5246 | [5 empty] | 19.111 | 19.8058 | 16.415 | [5 empty] | 0.0101 | -0.106 | 5019.3866 | 282.4282 |  |  |  |  | 19.2826 | 19.9167 | 16.3291 | [7 empty] | 0.2813 | 0.0675 | 0.322 | 4968.2884 | 0.3583 | 283.0073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0021 | -10.8948 | 11.2019 | 7822.329 | 9.0843 | 304.596 | [5 empty] | 19.3008 | 20.0028 | 16.5773 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1056 | 5019.1953 | 283.4546 |  |  |  |  | 19.3596 | 20.0551 | 16.5992 | [7 empty] | 0.0441 | -0.085 | 0.0398 | 5012.9682 | 0.0501 | 283.7262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0132 | -10.9437 | 11.2523 | 7819.1002 | 9.1034 | 305.6078 | [5 empty] | 19.4917 | 20.2008 | 16.7405 | [5 empty] | 0.01 | -0.1051 | 5019.0068 | 284.4787 |  |  |  |  | 19.4284 | 20.2665 | 16.6207 | [7 empty] | -0.2699 | 0.1339 | 0.3681 | 4995.6179 | 0.5689 | 284.8166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0149 | -11.0032 | 11.3106 | 7817.0107 | 9.1307 | 306.6865 | [5 empty] | 19.6836 | 20.3999 | 16.9046 | [5 empty] | 0.01 | -0.1046 | 5018.8208 | 285.5006 |  |  |  |  | 19.4285 | 20.2673 | 16.622 | [7 empty] | -0.2724 | 0.1335 | 0.3693 | 4995.8626 | 0.5728 | 284.8209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0286 | -11.0576 | 11.3671 | 7815.8367 | 9.1532 | 307.7074 | [5 empty] | 19.8766 | 20.6001 | 17.0696 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1042 | 5018.6375 | 286.5201 |  |  |  |  | 19.9559 | 20.6197 | 16.8267 | [7 empty] | 0.3037 | 0.158 | 0.3938 | 4951.3479 | 0.4117 | 286.6192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0384 | -11.1824 | 11.4904 | 7836.8634 | 9.2207 | 308.7899 | [5 empty] | 20.0707 | 20.8014 | 17.2355 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1037 | 5018.4567 | 287.5373 |  |  |  |  | 20.2665 | 20.8755 | 17.2879 | [7 empty] | 0.365 | -0.1392 | 0.3569 | 4999.9274 | 0.4995 | 287.9098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0496 | -11.1788 | 11.4904 | 7835.6775 | 9.2011 | 308.852 | [5 empty] | 20.2658 | 21.0038 | 17.4023 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1032 | 5018.2785 | 288.5523 |  |  |  |  | 20.3164 | 21.024 | 17.3082 | [7 empty] | 0.1493 | 0.0059 | 0.1771 | 4989.2546 | 0.188 | 288.6529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0554 | -11.2163 | 11.5285 | 7827.1612 | 9.2138 | 309.8964 | [5 empty] | 20.462 | 21.2073 | 17.57 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1028 | 5018.1028 | 289.565 |  |  |  |  | 20.5289 | 21.2325 | 17.5852 | [7 empty] | 0.1319 | -0.1121 | 0.1224 | 5011.2821 | 0.171 | 289.6896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0669 | -11.3793 | 11.6891 | 7864.3934 | 9.3038 | 310.823 | [5 empty] | 20.6592 | 21.4119 | 17.7387 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1023 | 5017.9294 | 290.5754 |  |  |  |  | 20.7058 | 21.4357 | 17.5939 | [7 empty] | 0.152 | 0.0665 | 0.2207 | 4978.6409 | 0.2254 | 290.6922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.0735 | -11.4437 | 11.7534 | 7865.8921 | 9.3328 | 311.8207 | [5 empty] | 20.8575 | 21.6176 | 17.9082 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1019 | 5017.7584 | 291.5835 |  |  |  |  | 20.9135 | 21.6348 | 17.7921 | [7 empty] | 0.1797 | 0.0239 | 0.2114 | 4984.2477 | 0.2244 | 291.6671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.0909 | -11.5145 | 11.8267 | 7860.1609 | 9.3675 | 313.3226 | [5 empty] | 21.0568 | 21.8244 | 18.0786 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1014 | 5017.5898 | 292.5895 |  |  |  |  | 21.138 | 21.8493 | 18.064 | [7 empty] | 0.184 | -0.0842 | 0.1752 | 5002.7184 | 0.2283 | 292.7101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1025 | -11.5713 | 11.885 | 7859.2946 | 9.3913 | 314.3376 | [5 empty] | 21.2572 | 22.0323 | 18.25 | [5 empty] | 0.0096 | -0.101 | 5017.4235 | 293.5931 |  |  |  |  | 21.1763 | 21.997 | 18.0738 | [7 empty] | -0.0525 | 0.0725 | 0.1842 | 4991.7269 | 0.2574 | 293.423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1047 | -11.6438 | 11.956 | 7853.8745 | 9.4286 | 315.767 | [5 empty] | 21.4587 | 22.2414 | 18.4222 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1005 | 5017.2595 | 294.5945 |  |  |  |  | 21.3986 | 22.2201 | 18.2841 | [7 empty] | -0.0446 | 0.0416 | 0.1521 | 4996.5131 | 0.2132 | 294.4933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1173 | -11.6853 | 11.9998 | 7848.6666 | 9.4428 | 316.7524 | [5 empty] | 21.6613 | 22.4515 | 18.5954 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1001 | 5017.0976 | 295.5937 |  |  |  |  | 21.6496 | 22.513 | 18.5694 | [7 empty] | -0.1499 | 0.0061 | 0.1915 | 5009.6288 | 0.2906 | 295.8851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.131 | -11.7386 | 12.0552 | 7846.5606 | 9.4644 | 317.7829 | [5 empty] | 21.8649 | 22.6627 | 18.7694 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0996 | 5016.9379 | 296.5907 |  |  |  |  | 21.8613 | 22.7308 | 18.7615 | [7 empty] | -0.1501 | -0.0078 | 0.1842 | 5011.9407 | 0.2782 | 296.9109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1369 | -11.7912 | 12.108 | 7844.6521 | 9.4859 | 318.7477 | [5 empty] | 22.0695 | 22.875 | 18.9444 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0992 | 5016.7805 | 297.5855 |  |  |  |  | 22.2338 | 23.0851 | 19.06 | [7 empty] | -0.0682 | -0.0254 | 0.1072 | 5009.4004 | 0.1828 | 298.5625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1382 | -11.8336 | 12.1496 | 7839.0841 | 9.5017 | 319.7027 | [5 empty] | 22.2753 | 23.0884 | 19.1203 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0987 | 5016.625 | 298.578 |  |  |  |  | 22.2318 | 23.0824 | 19.0605 | [7 empty] | -0.0681 | -0.0283 | 0.1047 | 5009.8958 | 0.1576 | 298.5504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1563 | -11.9069 | 12.2256 | 7843.5458 | 9.5352 | 320.7527 | [5 empty] | 22.482 | 23.3029 | 19.2971 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0983 | 5016.4717 | 299.5684 |  |  |  |  | 22.275 | 23.2299 | 19.0809 | [7 empty] | -0.2898 | 0.1117 | 0.3656 | 5001.0017 | 0.5471 | 299.232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1538 | -11.9122 | 12.2305 | 7845.8554 | 9.5219 | 320.709 | [5 empty] | 22.6899 | 23.5186 | 19.4748 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0979 | 5016.3204 | 300.5565 |  |  |  |  | 22.5582 | 23.4843 | 19.2769 | [7 empty] | -0.1802 | 0.1121 | 0.2829 | 4993.795 | 0.4196 | 300.3997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1639 | -11.9756 | 12.2947 | 7838.028 | 9.5529 | 322.1598 | [5 empty] | 22.8988 | 23.7353 | 19.6534 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0974 | 5016.171 | 301.5425 |  |  |  |  | 22.7964 | 23.7228 | 19.5773 | [7 empty] | -0.2031 | 0.0015 | 0.2343 | 5013.5841 | 0.3453 | 301.4856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.1781 | -12.0062 | 12.3283 | 7829.1797 | 9.5605 | 323.1661 | [5 empty] | 23.1089 | 23.9532 | 19.833 | [5 empty] | 0.0093 | -0.097 | 5016.0237 | 302.5262 |  |  |  |  | 22.8703 | 23.8775 | 19.7867 | [7 empty] | -0.4391 | -0.0569 | 0.4501 | 5038.4967 | 0.6124 | 302.1854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.1744 | -12.0507 | 12.3708 | 7813.108 | 9.5825 | 324.6622 | [5 empty] | 23.3199 | 24.1721 | 20.0135 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0966 | 5015.8783 | 303.5078 |  |  |  |  | 23.1754 | 24.1485 | 20.1079 | [7 empty] | -0.3632 | -0.1717 | 0.3799 | 5052.3397 | 0.4655 | 303.402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.1904 | -12.0804 | 12.404 | 7804.0156 | 9.5899 | 325.6887 | [5 empty] | 23.5321 | 24.3922 | 20.1948 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0962 | 5015.7348 | 304.4872 |  |  |  |  | 23.8223 | 24.5721 | 20.337 | [7 empty] | 0.3189 | -0.1291 | 0.3115 | 5001.2785 | 0.4267 | 305.2827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.1977 | -12.1681 | 12.4911 | 7796.6944 | 9.6399 | 327.5042 | [5 empty] | 23.7453 | 24.6134 | 20.3771 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0957 | 5015.5931 | 305.4645 |  |  |  |  | 23.8699 | 24.7332 | 20.3581 | [7 empty] | 0.0842 | 0.0207 | 0.1385 | 4991.9829 | 0.1454 | 305.9911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.221 | -12.2274 | 12.5548 | 7799.9737 | 9.6632 | 328.4104 | [5 empty] | 23.9596 | 24.8357 | 20.5603 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0953 | 5015.4533 | 306.4396 |  |  |  |  | 24.0972 | 24.9644 | 20.5658 | [7 empty] | 0.0879 | 0.0018 | 0.1251 | 4994.8151 | 0.1333 | 307.0009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2239 | -12.2829 | 12.6095 | 7799.4591 | 9.6867 | 329.334 | [5 empty] | 24.1749 | 25.0591 | 20.7445 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0949 | 5015.3153 | 307.4126 |  |  |  |  | 24.3885 | 25.2095 | 20.7755 | [7 empty] | 0.2275 | -0.0243 | 0.2296 | 4990.2676 | 0.2718 | 308.0636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2442 | -12.3472 | 12.6773 | 7795.0573 | 9.7176 | 330.699 | [5 empty] | 24.3914 | 25.2836 | 20.9295 | [5 empty] | 0.009 | -0.0945 | 5015.179 | 308.3834 |  |  |  |  | 24.386 | 25.203 | 20.7823 | [7 empty] | 0.232 | -0.0378 | 0.2301 | 4992.1352 | 0.2748 | 308.0353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2398 | -12.3941 | 12.7218 | 7790.4091 | 9.7372 | 331.6605 | [5 empty] | 24.6089 | 25.5093 | 21.1155 | [5 empty] | 0.009 | -0.0941 | 5015.0445 | 309.352 |  |  |  |  | 24.5923 | 25.4952 | 20.7916 | [7 empty] | 0.1353 | 0.2193 | 0.3379 | 4957.666 | 0.3469 | 309.2916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2515 | -12.4609 | 12.7898 | 7786.403 | 9.7705 | 332.9973 | [5 empty] | 24.8275 | 25.7361 | 21.3024 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0937 | 5014.9117 | 310.3186 |  |  |  |  | 24.9395 | 25.7811 | 21.176 | [7 empty] | 0.2553 | 0.0464 | 0.2834 | 4977.5776 | 0.3008 | 310.5099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2532 | -12.467 | 12.7965 | 7787.8458 | 9.7562 | 333.0276 | [5 empty] | 25.0472 | 25.9639 | 21.4902 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0932 | 5014.7806 | 311.283 |  |  |  |  | 25.2057 | 26.0864 | 21.5076 | [7 empty] | 0.148 | -0.0238 | 0.1554 | 4995.2778 | 0.1746 | 311.7986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.2671 | -12.5234 | 12.855 | 7788.9321 | 9.7789 | 333.9417 | [5 empty] | 25.2679 | 26.1929 | 21.6789 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0928 | 5014.6511 | 312.2453 |  |  |  |  | 25.429 | 26.3227 | 21.7202 | [7 empty] | 0.1284 | -0.0398 | 0.1308 | 4998.9993 | 0.1522 | 312.7876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.2953 | -12.7458 | 13.0776 | 7821.3801 | 9.9072 | 335.8923 | [5 empty] | 25.4897 | 26.4231 | 21.8685 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0924 | 5014.5234 | 313.2055 |  |  |  |  | 25.6098 | 26.5391 | 21.7335 | [7 empty] | 0.1268 | 0.1316 | 0.2532 | 4972.5872 | 0.255 | 313.6872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3059 | -12.928 | 13.257 | 7860.6491 | 10.0021 | 336.7483 | [5 empty] | 25.7126 | 26.6543 | 22.0591 | [5 empty] | 0.0088 | -0.092 | 5014.3972 | 314.1636 |  |  |  |  | 25.8444 | 26.7778 | 22.0423 | [7 empty] | 0.0907 | 0.02 | 0.1388 | 4992.0679 | 0.1427 | 314.6725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3072 | -12.9208 | 13.2507 | 7857.2778 | 9.9807 | 336.818 | [5 empty] | 25.9366 | 26.8867 | 22.2506 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0916 | 5014.2725 | 315.1196 |  |  |  |  | 25.8901 | 26.9367 | 22.0569 | [7 empty] | -0.1323 | 0.1686 | 0.296 | 4982.7531 | 0.4104 | 315.3246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3062 | -12.9807 | 13.3089 | 7857.6062 | 10.0067 | 337.7238 | [5 empty] | 26.1617 | 27.1202 | 22.443 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0912 | 5014.1494 | 316.0735 |  |  |  |  | 26.1267 | 27.1804 | 22.2946 | [7 empty] | -0.143 | 0.1315 | 0.2695 | 4989.1326 | 0.381 | 316.3184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.4387 | -12.9331 | 13.2969 | 7831.641 | 9.9605 | 339.071 | [5 empty] | 26.3879 | 27.3548 | 22.6364 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0908 | 5014.0279 | 317.0253 |  |  |  |  | 26.47 | 27.5399 | 22.6299 | [7 empty] | -0.1664 | 0.094 | 0.2546 | 4996.2878 | 0.3724 | 317.7719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.429 | -12.9751 | 13.3354 | 7825.682 | 9.9773 | 339.9864 | [5 empty] | 26.6151 | 27.5905 | 22.8307 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0904 | 5013.9078 | 317.9751 |  |  |  |  | 26.4728 | 27.5424 | 22.6292 | [7 empty] | -0.1642 | 0.0966 | 0.2547 | 4995.7697 | 0.3659 | 317.7818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5537 | -12.9473 | 13.3416 | 7807.4898 | 9.944 | 341.2128 | [5 empty] | 26.8434 | 27.8274 | 23.0259 | [5 empty] | 0.0086 | -0.09 | 5013.7893 | 318.9228 |  |  |  |  | 26.7028 | 27.7861 | 22.8467 | [7 empty] | -0.1828 | 0.0818 | 0.2572 | 4999.1304 | 0.3709 | 318.7581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5616 | -13.0073 | 13.4019 | 7808.4748 | 9.9694 | 342.139 | [5 empty] | 27.0728 | 28.0653 | 23.222 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0897 | 5013.6721 | 319.8684 |  |  |  |  | 27.0428 | 28.1409 | 23.1798 | [7 empty] | -0.2034 | 0.0431 | 0.2501 | 5006.1654 | 0.3602 | 320.1674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4492 | -13.0401 | 13.4045 | 7787.2742 | 9.9928 | 343.1753 | [5 empty] | 27.3033 | 28.3045 | 23.4191 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0893 | 5013.5564 | 320.812 |  |  |  |  | 27.131 | 28.3273 | 23.413 | [7 empty] | -0.4606 | -0.0038 | 0.4769 | 5028.3745 | 0.6403 | 320.9017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4564 | -13.0917 | 13.4565 | 7786.0812 | 10.0134 | 344.0853 | [5 empty] | 27.5349 | 28.5447 | 23.6171 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0889 | 5013.4422 | 321.7535 |  |  |  |  | 27.8304 | 28.7639 | 23.7576 | [7 empty] | 0.2308 | -0.0771 | 0.2227 | 4998.6305 | 0.2886 | 322.6071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3588 | -13.1274 | 13.4667 | 7766.0609 | 10.0389 | 345.2038 | [5 empty] | 27.7676 | 28.7861 | 23.816 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0885 | 5013.3293 | 322.693 |  |  |  |  | 27.8251 | 28.7599 | 23.7593 | [7 empty] | 0.2251 | -0.0813 | 0.2167 | 4999.5965 | 0.2721 | 322.5916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.363 | -13.1816 | 13.5206 | 7765.6168 | 10.0612 | 346.101 | [5 empty] | 28.0013 | 29.0286 | 24.0159 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0881 | 5013.2177 | 323.6304 |  |  |  |  | 27.9708 | 29.1042 | 24.0168 | [7 empty] | -0.2189 | 0.0022 | 0.2446 | 5013.0294 | 0.3433 | 323.9215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.3802 | -13.3505 | 13.6888 | 7797.2974 | 10.1479 | 347.0775 | [5 empty] | 28.2362 | 29.2722 | 24.2166 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0877 | 5013.1076 | 324.5658 |  |  |  |  | 28.488 | 29.4714 | 24.0438 | [7 empty] | 0.2884 | 0.2094 | 0.4083 | 4953.5756 | 0.3962 | 325.3261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.3886 | -13.3968 | 13.7361 | 7794.5391 | 10.1654 | 347.9934 | [5 empty] | 28.4721 | 29.517 | 24.4184 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0874 | 5012.9988 | 325.4992 |  |  |  |  | 28.4733 | 29.4527 | 24.0237 | [7 empty] | 0.2985 | 0.2129 | 0.4175 | 4952.4888 | 0.3995 | 325.2548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4086 | -13.613 | 13.9509 | 7838.7794 | 10.278 | 349.0179 | [5 empty] | 28.7092 | 29.7629 | 24.621 | [5 empty] | 0.0083 | -0.087 | 5012.8912 | 326.4306 |  |  |  |  | 28.8137 | 29.8126 | 24.5998 | [7 empty] | 0.1693 | -0.0466 | 0.166 | 4997.749 | 0.1917 | 326.6183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4107 | -13.6531 | 13.9906 | 7833.8413 | 10.2924 | 349.911 | [5 empty] | 28.9473 | 30.0099 | 24.8246 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0866 | 5012.7849 | 327.36 |  |  |  |  | 29.0504 | 30.0513 | 24.8412 | [7 empty] | 0.1667 | -0.0899 | 0.1585 | 5004.1975 | 0.2017 | 327.5151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4206 | -13.6993 | 14.0383 | 7829.4383 | 10.3107 | 350.9137 | [5 empty] | 29.1865 | 30.258 | 25.0291 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0862 | 5012.6799 | 328.2873 |  |  |  |  | 29.3935 | 30.4084 | 25.0902 | [7 empty] | 0.1809 | -0.0472 | 0.177 | 4997.208 | 0.2115 | 328.8464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4378 | -13.7294 | 14.072 | 7823.4148 | 10.3177 | 351.7972 | [5 empty] | 29.4268 | 30.5073 | 25.2346 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0859 | 5012.5762 | 329.2127 |  |  |  |  | 29.6182 | 30.6627 | 25.1247 | [7 empty] | 0.2008 | 0.1202 | 0.2821 | 4972.1503 | 0.273 | 329.7863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4423 | -13.7623 | 14.1054 | 7816.1898 | 10.3283 | 352.7243 | [5 empty] | 29.6682 | 30.7578 | 25.441 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0855 | 5012.4736 | 330.1361 |  |  |  |  | 29.594 | 30.6372 | 25.1036 | [7 empty] | 0.2019 | 0.1202 | 0.2825 | 4972.0782 | 0.2713 | 329.6923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4511 | -13.7877 | 14.1324 | 7805.8184 | 10.3354 | 353.736 | [5 empty] | 29.9107 | 31.0093 | 25.6483 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0851 | 5012.3722 | 331.0575 |  |  |  |  | 29.9707 | 30.9499 | 25.5807 | [7 empty] | 0.2927 | -0.1039 | 0.2852 | 4999.0688 | 0.3643 | 330.8403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.5716 | -13.8284 | 14.2022 | 7804.5153 | 10.3432 | 355.0888 | [5 empty] | 30.1543 | 31.262 | 25.8566 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0848 | 5012.2721 | 331.9769 |  |  |  |  | 30.3106 | 31.3867 | 25.9679 | [7 empty] | 0.0898 | -0.1033 | 0.0837 | 5010.3303 | 0.12 | 332.4281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5641 | -13.829 | 14.2012 | 7803.6615 | 10.3258 | 355.1054 | [5 empty] | 30.399 | 31.5159 | 26.0658 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0844 | 5012.1731 | 332.8944 |  |  |  |  | 30.5347 | 31.6355 | 26.0066 | [7 empty] | 0.1171 | 0.0524 | 0.1749 | 4986.7766 | 0.1694 | 333.3247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.5703 | -13.8748 | 14.2474 | 7800.4133 | 10.3434 | 356.0225 | [5 empty] | 30.6448 | 31.7709 | 26.2759 | [5 empty] | 0.008 | -0.084 | 5012.0753 | 333.8099 |  |  |  |  | 30.5276 | 31.6369 | 25.9974 | [7 empty] | 0.1013 | 0.0642 | 0.1752 | 4985.9773 | 0.1719 | 333.3295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.6915 | -14.0114 | 14.4107 | 7812.8625 | 10.4136 | 358.0639 | [5 empty] | 30.8917 | 32.027 | 26.487 | [5 empty] | 0.008 | -0.0837 | 5011.9786 | 334.7235 |  |  |  |  | 30.7983 | 31.97 | 26.2432 | [7 empty] | -0.0058 | 0.105 | 0.1892 | 4986.2484 | 0.2228 | 334.5207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6001 | -14.1676 | 14.5391 | 7828.5615 | 10.5027 | 359.0599 | [5 empty] | 31.1397 | 32.2842 | 26.699 | [5 empty] | 0.008 | -0.0833 | 5011.883 | 335.6351 |  |  |  |  | 31.0931 | 32.26 | 26.623 | [7 empty] | -0.0244 | -0.0263 | 0.0656 | 5005.6677 | 0.0887 | 335.5493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6172 | -14.2133 | 14.5879 | 7826.6942 | 10.5187 | 359.9474 | [5 empty] | 31.3888 | 32.5426 | 26.912 | [5 empty] | 0.0079 | -0.083 | 5011.7885 | 336.5447 |  |  |  |  | 31.3938 | 32.6168 | 26.8964 | [7 empty] | -0.1164 | 0.0053 | 0.1524 | 5006.2699 | 0.2151 | 336.8047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5179 | -14.364 | 14.7101 | 7839.5919 | 10.6064 | 360.9655 | [5 empty] | 31.639 | 32.8022 | 27.1259 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0826 | 5011.6951 | 337.4524 |  |  |  |  | 31.611 | 32.8705 | 26.9174 | [7 empty] | -0.1072 | 0.1807 | 0.2874 | 4981.5148 | 0.3757 | 337.6904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5187 | -14.3613 | 14.7081 | 7839.0694 | 10.5858 | 360.9594 | [5 empty] | 31.8903 | 33.0629 | 27.3407 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0823 | 5011.6028 | 338.3582 |  |  |  |  | 31.9046 | 33.1572 | 27.3069 | [7 empty] | -0.1253 | 0.0391 | 0.1802 | 5002.0411 | 0.2533 | 338.6846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5362 | -14.4997 | 14.847 | 7845.8231 | 10.6641 | 362.7535 | [5 empty] | 32.1427 | 33.3247 | 27.5565 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0819 | 5011.5115 | 339.2621 |  |  |  |  | 32.0039 | 33.3479 | 27.5728 | [7 empty] | -0.359 | -0.0321 | 0.3702 | 5024.4833 | 0.477 | 339.3416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5391 | -14.5311 | 14.8785 | 7839.0815 | 10.6736 | 363.6184 | [5 empty] | 32.3962 | 33.5877 | 27.7732 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0816 | 5011.4212 | 340.164 |  |  |  |  | 32.2754 | 33.6043 | 27.961 | [7 empty] | -0.3686 | -0.1944 | 0.393 | 5047.3348 | 0.4332 | 340.2208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5504 | -14.5752 | 14.9244 | 7836.059 | 10.6895 | 364.5114 | [5 empty] | 32.6508 | 33.8518 | 27.9909 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0812 | 5011.332 | 341.0641 |  |  |  |  | 32.2878 | 33.6208 | 27.9653 | [7 empty] | -0.3731 | -0.1851 | 0.3948 | 5046.282 | 0.4464 | 340.2772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5615 | -14.6258 | 14.9764 | 7836.0525 | 10.7077 | 365.3283 | [5 empty] | 32.9065 | 34.1171 | 28.2095 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0809 | 5011.2438 | 341.9622 |  |  |  |  | 33.0997 | 34.1457 | 28.252 | [7 empty] | 0.3745 | -0.1454 | 0.3724 | 5000.4307 | 0.4795 | 342.0586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.671 | -14.5909 | 14.9694 | 7816.4714 | 10.6746 | 366.5064 | [5 empty] | 33.1633 | 34.3835 | 28.4291 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0805 | 5011.1565 | 342.8584 |  |  |  |  | 33.1633 | 34.3373 | 28.2658 | [7 empty] | 0.1547 | 0.0154 | 0.1755 | 4990.3485 | 0.1731 | 342.7033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.6868 | -14.6389 | 15.0202 | 7815.4103 | 10.6919 | 367.3733 | [5 empty] | 33.4213 | 34.6511 | 28.6496 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0802 | 5011.0703 | 343.7528 |  |  |  |  | 33.4198 | 34.604 | 28.5265 | [7 empty] | 0.1377 | -0.02 | 0.1433 | 4996.0489 | 0.1493 | 343.5957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8069 | -14.6012 | 15.014 | 7797.8082 | 10.6564 | 368.4684 | [5 empty] | 33.6803 | 34.9198 | 28.8711 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0799 | 5010.985 | 344.6453 |  |  |  |  | 33.7406 | 34.8916 | 28.7722 | [7 empty] | 0.2311 | -0.0398 | 0.227 | 4993.8092 | 0.2602 | 344.5518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.7964 | -14.6436 | 15.0527 | 7790.9073 | 10.6755 | 369.4545 | [5 empty] | 33.9404 | 35.1897 | 29.0935 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0795 | 5010.9006 | 345.5358 |  |  |  |  | 33.9883 | 35.1854 | 28.8247 | [7 empty] | 0.2213 | 0.1337 | 0.3019 | 4971.2611 | 0.28 | 345.5216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7045 | -14.8044 | 15.1858 | 7806.2609 | 10.7664 | 370.4774 | [5 empty] | 34.2017 | 35.4607 | 29.3169 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0792 | 5010.8172 | 346.4246 |  |  |  |  | 34.403 | 35.5277 | 29.3416 | [7 empty] | 0.3215 | -0.092 | 0.3142 | 4996.0887 | 0.3878 | 346.6435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7084 | -14.862 | 15.243 | 7806.8484 | 10.7898 | 371.3263 | [5 empty] | 34.464 | 35.7329 | 29.5412 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0789 | 5010.7347 | 347.3114 |  |  |  |  | 34.4613 | 35.7212 | 29.359 | [7 empty] | 0.0895 | 0.0659 | 0.1664 | 4987.2572 | 0.1549 | 347.2735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6166 | -15.037 | 15.3912 | 7824.9528 | 10.8892 | 372.3913 | [5 empty] | 34.7275 | 36.0062 | 29.7664 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0785 | 5010.6531 | 348.1964 |  |  |  |  | 34.6807 | 35.9758 | 29.3747 | [7 empty] | 0.1026 | 0.2386 | 0.3311 | 4963.9762 | 0.3277 | 348.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6207 | -15.0823 | 15.4365 | 7821.9341 | 10.9065 | 373.2619 | [5 empty] | 34.9921 | 36.2807 | 29.9926 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0782 | 5010.5724 | 349.0795 |  |  |  |  | 34.9799 | 36.3055 | 29.785 | [7 empty] | 0.0108 | 0.1253 | 0.2035 | 4983.6485 | 0.225 | 349.1593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6355 | -15.139 | 15.4954 | 7822.6998 | 10.9286 | 374.1366 | [5 empty] | 35.2578 | 36.5563 | 30.2198 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0779 | 5010.4926 | 349.9608 |  |  |  |  | 35.2813 | 36.6826 | 30.0654 | [7 empty] | -0.1137 | 0.1678 | 0.2739 | 4984.5783 | 0.3568 | 350.3628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.643 | -15.1834 | 15.5407 | 7819.2533 | 10.9455 | 375.0362 | [5 empty] | 35.5246 | 36.8331 | 30.4479 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0776 | 5010.4137 | 350.8403 |  |  |  |  | 35.5753 | 36.961 | 30.4658 | [7 empty] | -0.1189 | 0.0163 | 0.1574 | 5004.6073 | 0.2194 | 351.2448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6453 | -15.17 | 15.5285 | 7815.137 | 10.919 | 375.0913 | [5 empty] | 35.7925 | 37.111 | 30.677 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0772 | 5010.3356 | 351.7179 |  |  |  |  | 35.5877 | 36.976 | 30.4832 | [7 empty] | -0.1253 | 0.0127 | 0.1603 | 5005.4067 | 0.2235 | 351.2923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6528 | -15.2207 | 15.5798 | 7813.5507 | 10.939 | 375.9763 | [5 empty] | 36.0616 | 37.3901 | 30.907 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0769 | 5010.2583 | 352.5937 |  |  |  |  | 35.8791 | 37.3354 | 30.7671 | [7 empty] | -0.2394 | 0.0383 | 0.2723 | 5007.8679 | 0.3666 | 352.4224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6595 | -15.266 | 15.6258 | 7811.62 | 10.9553 | 376.7971 | [5 empty] | 36.3317 | 37.6704 | 31.1379 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0766 | 5010.1819 | 353.4676 |  |  |  |  | 36.1623 | 37.616 | 31.0548 | [7 empty] | -0.231 | -0.0123 | 0.2469 | 5013.9701 | 0.3227 | 353.2986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.7753 | -15.3682 | 15.7528 | 7827.857 | 10.9939 | 377.9537 | [5 empty] | 36.603 | 37.9518 | 31.3699 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0763 | 5010.1063 | 354.3398 |  |  |  |  | 36.4591 | 37.9065 | 31.3453 | [7 empty] | -0.2125 | -0.0592 | 0.2204 | 5019.0362 | 0.2742 | 354.1999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9199 | -15.5166 | 15.9322 | 7842.0669 | 11.0704 | 380.0498 | [5 empty] | 36.8754 | 38.2344 | 31.6028 | [5 empty] | 0.0073 | -0.076 | 5010.0315 | 355.2101 |  |  |  |  | 36.7531 | 38.1926 | 31.6329 | [7 empty] | -0.1909 | -0.1067 | 0.2005 | 5024.0055 | 0.2297 | 355.0819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9124 | -15.5121 | 15.9263 | 7838.8897 | 11.0495 | 380.1319 | [5 empty] | 37.1489 | 38.5181 | 31.8366 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0756 | 5009.9576 | 356.0787 |  |  |  |  | 36.9786 | 38.4722 | 31.6541 | [7 empty] | -0.2105 | 0.078 | 0.2665 | 5001.2414 | 0.3616 | 355.9386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9389 | -15.5509 | 15.9708 | 7835.4252 | 11.062 | 381.0428 | [5 empty] | 37.4235 | 38.803 | 32.0714 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0753 | 5009.8844 | 356.9454 |  |  |  |  | 37.3471 | 38.7803 | 31.9477 | [7 empty] | -0.0718 | 0.0257 | 0.1282 | 5000.9686 | 0.1715 | 356.8767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9536 | -15.5784 | 16.0013 | 7827.9723 | 11.0702 | 381.9635 | [5 empty] | 37.6993 | 39.089 | 32.3071 | [5 empty] | 0.0072 | -0.075 | 5009.8119 | 357.8103 |  |  |  |  | 37.6378 | 39.0769 | 32.2575 | [7 empty] | -0.0842 | -0.0291 | 0.1022 | 5008.5352 | 0.1374 | 357.7737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9368 | -15.6072 | 16.0253 | 7819.2529 | 11.0813 | 382.8182 | [5 empty] | 37.9761 | 39.3762 | 32.5438 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0747 | 5009.7403 | 358.6735 |  |  |  |  | 37.7711 | 39.3128 | 32.5649 | [7 empty] | -0.3216 | -0.0955 | 0.3294 | 5028.7443 | 0.3874 | 358.4833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -3.9651 | -15.6721 | 16.0955 | 7822.4959 | 11.1069 | 383.7211 | [5 empty] | 38.2541 | 39.6646 | 32.7815 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0744 | 5009.6694 | 359.5349 |  |  |  |  | 38.1428 | 39.638 | 32.86 | [7 empty] | -0.2075 | -0.1326 | 0.2224 | 5027.676 | 0.2416 | 359.4556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.956 | -15.7205 | 16.1405 | 7818.4989 | 11.128 | 384.622 | [5 empty] | 38.5332 | 39.9542 | 33.0201 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0741 | 5009.5992 | 360.3945 |  |  |  |  | 38.1854 | 39.8128 | 32.8738 | [7 empty] | -0.4257 | 0.0069 | 0.4403 | 5020.7865 | 0.5577 | 359.9753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -3.9732 | -15.7839 | 16.2065 | 7820.4329 | 11.154 | 385.5209 | [5 empty] | 38.8134 | 40.2449 | 33.2597 | [5 empty] | 0.007 | -0.0738 | 5009.5299 | 361.2523 |  |  |  |  | 39.0749 | 40.4711 | 33.1672 | [7 empty] | 0.1932 | 0.1388 | 0.2826 | 4974.0072 | 0.2635 | 361.9164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -3.9799 | -15.8288 | 16.2519 | 7818.7842 | 11.1697 | 386.3094 | [5 empty] | 39.0948 | 40.5367 | 33.5002 | [5 empty] | 0.007 | -0.0735 | 5009.4611 | 362.1084 |  |  |  |  | 39.0734 | 40.4735 | 33.1523 | [7 empty] | 0.1912 | 0.1534 | 0.2922 | 4972.3041 | 0.263 | 361.9234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -3.9831 | -15.8961 | 16.3183 | 7818.9835 | 11.2007 | 387.2944 | [5 empty] | 39.3773 | 40.8298 | 33.7418 | [5 empty] | 0.007 | -0.0732 | 5009.3932 | 362.9627 |  |  |  |  | 39.4091 | 40.7878 | 33.5869 | [7 empty] | 0.1978 | 0.0036 | 0.2057 | 4990.5724 | 0.2115 | 362.8406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -3.9768 | -15.8963 | 16.3172 | 7819.2538 | 11.18 | 387.2487 | [5 empty] | 39.6609 | 41.124 | 33.9842 | [5 empty] | 0.007 | -0.0729 | 5009.3259 | 363.8153 |  |  |  |  | 39.6982 | 41.1921 | 33.6249 | [7 empty] | 0.0903 | 0.2656 | 0.3486 | 4963.6919 | 0.3437 | 364.0119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0022 | -15.9245 | 16.351 | 7813.8578 | 11.1868 | 388.1173 | [5 empty] | 39.9456 | 41.4193 | 34.2276 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0726 | 5009.2593 | 364.6661 |  |  |  |  | 39.9952 | 41.4951 | 33.906 | [7 empty] | 0.0893 | 0.2385 | 0.3218 | 4967.1665 | 0.3152 | 364.8837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -3.9977 | -16.1265 | 16.5461 | 7846.3168 | 11.2851 | 389.0572 | [5 empty] | 40.2315 | 41.7159 | 34.472 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0723 | 5009.1934 | 365.5152 |  |  |  |  | 40.3059 | 41.7979 | 34.3248 | [7 empty] | 0.0702 | 0.0987 | 0.1823 | 4985.2099 | 0.174 | 365.7492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0176 | -16.1742 | 16.5975 | 7844.8201 | 11.3025 | 389.9364 | [5 empty] | 40.5184 | 42.0136 | 34.7174 | [5 empty] | 0.0069 | -0.072 | 5009.1282 | 366.3626 |  |  |  |  | 40.362 | 41.9948 | 34.331 | [7 empty] | -0.1502 | 0.2569 | 0.3645 | 4976.5551 | 0.4584 | 366.3093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0461 | -16.3769 | 16.8013 | 7881.4527 | 11.3955 | 390.7971 | [5 empty] | 40.8065 | 42.3125 | 34.9637 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0717 | 5009.0636 | 367.2082 |  |  |  |  | 40.6976 | 42.3298 | 34.6594 | [7 empty] | -0.1413 | 0.2115 | 0.3196 | 4981.7242 | 0.4053 | 367.257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.0648 | -16.4185 | 16.8465 | 7877.4121 | 11.4108 | 391.7259 | [5 empty] | 41.0958 | 42.6125 | 35.211 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0714 | 5008.9998 | 368.0522 |  |  |  |  | 41.0171 | 42.6323 | 35.0856 | [7 empty] | -0.1436 | 0.065 | 0.203 | 4999.6091 | 0.2707 | 368.1076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.0721 | -16.4559 | 16.8848 | 7873.2259 | 11.4232 | 392.5455 | [5 empty] | 41.3861 | 42.9137 | 35.4592 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0711 | 5008.9366 | 368.8944 |  |  |  |  | 41.3691 | 42.9738 | 35.4094 | [7 empty] | -0.1111 | 0.0258 | 0.1526 | 5002.8052 | 0.2045 | 369.0616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.0826 | -16.5426 | 16.9718 | 7865.5625 | 11.4777 | 394.295 | [5 empty] | 41.6776 | 43.2161 | 35.7085 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0708 | 5008.8739 | 369.7348 |  |  |  |  | 41.7339 | 43.3419 | 35.8656 | [7 empty] | -0.1414 | -0.0954 | 0.1502 | 5018.8439 | 0.1717 | 370.0829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.0709 | -16.5987 | 17.0237 | 7864.0166 | 11.5017 | 395.1275 | [5 empty] | 41.9703 | 43.5197 | 35.9586 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0705 | 5008.812 | 370.5736 |  |  |  |  | 41.8244 | 43.5469 | 36.1526 | [7 empty] | -0.3945 | -0.1588 | 0.4108 | 5038.456 | 0.4463 | 370.6486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1081 | -16.6086 | 17.0426 | 7855.4285 | 11.4984 | 395.9777 | [5 empty] | 42.264 | 43.8244 | 36.2098 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0703 | 5008.7507 | 371.4107 |  |  |  |  | 42.7283 | 44.1212 | 36.4683 | [7 empty] | 0.3565 | -0.1263 | 0.3543 | 4999.0214 | 0.4439 | 372.2212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1183 | -16.6574 | 17.0926 | 7853.4606 | 11.5173 | 396.8423 | [5 empty] | 42.5589 | 44.1303 | 36.4619 | [5 empty] | 0.0067 | -0.07 | 5008.6899 | 372.2461 |  |  |  |  | 42.7412 | 44.1333 | 36.4765 | [7 empty] | 0.3596 | -0.1253 | 0.3572 | 4998.7509 | 0.4383 | 372.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1219 | -16.695 | 17.1302 | 7846.945 | 11.5333 | 397.7944 | [5 empty] | 42.8549 | 44.4374 | 36.715 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0697 | 5008.6298 | 373.0799 |  |  |  |  | 42.8385 | 44.4633 | 36.5074 | [7 empty] | -0.0002 | 0.1162 | 0.186 | 4986.8802 | 0.2031 | 373.1498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1022 | -16.7525 | 17.1816 | 7844.1715 | 11.5601 | 398.6826 | [5 empty] | 43.1521 | 44.7457 | 36.969 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0694 | 5008.5703 | 373.9119 |  |  |  |  | 43.5504 | 44.9516 | 36.8214 | [7 empty] | 0.5044 | 0.1218 | 0.5332 | 4963.0007 | 0.541 | 374.4649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1063 | -16.7475 | 17.1781 | 7843.7136 | 11.5355 | 398.6616 | [5 empty] | 43.4504 | 45.0551 | 37.2241 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0691 | 5008.5114 | 374.7423 |  |  |  |  | 43.5787 | 44.982 | 36.8296 | [7 empty] | 0.5077 | 0.1348 | 0.541 | 4961.3293 | 0.5415 | 374.5465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1128 | -16.861 | 17.29 | 7843.6298 | 11.6025 | 400.3105 | [5 empty] | 43.7498 | 45.3657 | 37.4801 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0688 | 5008.453 | 375.5709 |  |  |  |  | 44.0105 | 45.4532 | 37.4846 | [7 empty] | 0.3741 | -0.0622 | 0.3676 | 4990.6942 | 0.4263 | 375.8035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1293 | -16.9205 | 17.3521 | 7844.1942 | 11.6267 | 401.2033 | [5 empty] | 44.0503 | 45.6775 | 37.737 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0686 | 5008.3952 | 376.398 |  |  |  |  | 44.0606 | 45.6487 | 37.4999 | [7 empty] | 0.1502 | 0.0831 | 0.2089 | 4984.0225 | 0.1852 | 376.3216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1399 | -16.9556 | 17.3889 | 7840.4975 | 11.6373 | 401.9819 | [5 empty] | 44.352 | 45.9905 | 37.995 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0683 | 5008.3381 | 377.2233 |  |  |  |  | 44.4275 | 46.0508 | 37.9546 | [7 empty] | 0.0692 | -0.0049 | 0.0892 | 4998.0443 | 0.0811 | 377.3819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0549 | -17.1147 | 17.5238 | 7853.5714 | 11.723 | 402.9921 | [5 empty] | 44.6549 | 46.3047 | 38.2539 | [5 empty] | 0.0065 | -0.068 | 5008.2815 | 378.0471 |  |  |  |  | 44.6811 | 46.3476 | 37.9751 | [7 empty] | 0.0781 | 0.1714 | 0.2499 | 4977.1995 | 0.2375 | 378.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0426 | -17.183 | 17.5877 | 7854.7505 | 11.7533 | 403.8199 | [5 empty] | 44.9588 | 46.62 | 38.5137 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0677 | 5008.2254 | 378.8691 |  |  |  |  | 45.0264 | 46.6902 | 38.2886 | [7 empty] | 0.0969 | 0.1438 | 0.2301 | 4979.6165 | 0.2111 | 379.0514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9522 | -17.3583 | 17.7382 | 7871.6348 | 11.8468 | 404.7871 | [5 empty] | 45.264 | 46.9365 | 38.7746 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0675 | 5008.1698 | 379.6896 |  |  |  |  | 45.3718 | 47.0345 | 38.7184 | [7 empty] | 0.076 | 0.0312 | 0.1207 | 4993.6059 | 0.1097 | 379.9426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9574 | -17.4123 | 17.7923 | 7870.6009 | 11.8684 | 405.6313 | [5 empty] | 45.5702 | 47.2542 | 39.0364 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0672 | 5008.1149 | 380.5084 |  |  |  |  | 45.4302 | 47.2411 | 38.7456 | [7 empty] | -0.1494 | 0.1723 | 0.2858 | 4987.5742 | 0.3634 | 380.4746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.1031 | -17.3715 | 17.7858 | 7853.7404 | 11.837 | 406.8304 | [5 empty] | 45.8776 | 47.5731 | 39.2992 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0669 | 5008.0604 | 381.3256 |  |  |  |  | 45.7648 | 47.5759 | 39.0353 | [7 empty] | -0.1305 | 0.1587 | 0.2639 | 4988.3325 | 0.3333 | 381.3326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.0931 | -17.4282 | 17.8389 | 7852.2891 | 11.8616 | 407.665 | [5 empty] | 46.1861 | 47.8932 | 39.563 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0667 | 5008.0065 | 382.1411 |  |  |  |  | 46.1277 | 47.9343 | 39.3599 | [7 empty] | -0.106 | 0.1322 | 0.2284 | 4990.2976 | 0.2869 | 382.2456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2079 | -17.3944 | 17.8331 | 7836.911 | 11.8353 | 408.7294 | [5 empty] | 46.4958 | 48.2144 | 39.8278 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0664 | 5007.9531 | 382.955 |  |  |  |  | 46.4786 | 48.3003 | 39.6919 | [7 empty] | -0.1188 | 0.11 | 0.2162 | 4993.4354 | 0.2774 | 383.172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.195 | -17.4547 | 17.8889 | 7835.5083 | 11.8629 | 409.5992 | [5 empty] | 46.8066 | 48.5368 | 40.0935 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0661 | 5007.9003 | 383.7673 |  |  |  |  | 46.7977 | 48.6338 | 39.9882 | [7 empty] | -0.1295 | 0.0944 | 0.2103 | 4995.7 | 0.273 | 384.0107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2236 | -17.4908 | 17.931 | 7831.2834 | 11.8759 | 410.5165 | [5 empty] | 47.1186 | 48.8604 | 40.3602 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0659 | 5007.8479 | 384.578 |  |  |  |  | 47.093 | 48.9569 | 40.0068 | [7 empty] | -0.0823 | 0.279 | 0.3561 | 4972.822 | 0.4139 | 384.8188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2404 | -17.479 | 17.9237 | 7828.9898 | 11.8471 | 410.5798 | [5 empty] | 47.4317 | 49.1853 | 40.6279 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0656 | 5007.796 | 385.3871 |  |  |  |  | 47.4406 | 49.3217 | 40.3359 | [7 empty] | -0.0985 | 0.2582 | 0.3404 | 4975.9631 | 0.4041 | 385.7257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2467 | -17.536 | 17.9809 | 7830.0638 | 11.8687 | 411.3415 | [5 empty] | 47.7459 | 49.5112 | 40.8965 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0653 | 5007.7446 | 386.1947 |  |  |  |  | 47.5857 | 49.5893 | 40.7951 | [7 empty] | -0.3841 | 0.1117 | 0.4286 | 5005.0461 | 0.5476 | 386.3874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1494 | -17.7449 | 18.1616 | 7846.1307 | 11.9881 | 412.7502 | [5 empty] | 48.0613 | 49.8384 | 41.1662 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0651 | 5007.6938 | 387.0006 |  |  |  |  | 47.9003 | 49.9118 | 41.111 | [7 empty] | -0.3913 | 0.0743 | 0.4212 | 5009.5546 | 0.5304 | 387.1808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.161 | -17.7865 | 18.2051 | 7842.7952 | 12.0039 | 413.5982 | [5 empty] | 48.3778 | 50.1668 | 41.4368 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0648 | 5007.6433 | 387.8049 |  |  |  |  | 48.0032 | 50.1779 | 41.148 | [7 empty] | -0.6207 | 0.2424 | 0.6981 | 5000.7835 | 0.8863 | 387.8319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1622 | -17.7888 | 18.2078 | 7844.1257 | 11.9809 | 413.5518 | [5 empty] | 48.6955 | 50.4963 | 41.7084 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0646 | 5007.5934 | 388.6076 |  |  |  |  | 48.0018 | 50.1815 | 41.1425 | [7 empty] | -0.6272 | 0.2497 | 0.7071 | 5000.2644 | 0.9021 | 387.8407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.0651 | -17.9273 | 18.3211 | 7857.3727 | 12.0484 | 414.1532 | [5 empty] | 49.0143 | 50.8271 | 41.981 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0643 | 5007.5439 | 389.4088 |  |  |  |  | 49.505 | 51.0341 | 41.9142 | [7 empty] | 0.6167 | 0.0361 | 0.6187 | 4969.8312 | 0.665 | 389.908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.0691 | -17.9825 | 18.376 | 7856.9364 | 12.0704 | 414.9637 | [5 empty] | 49.3343 | 51.159 | 42.2545 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0641 | 5007.4949 | 390.2084 |  |  |  |  | 49.6544 | 51.2896 | 42.4261 | [7 empty] | 0.3443 | -0.1555 | 0.3504 | 5002.9077 | 0.4329 | 390.5217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.075 | -18.0455 | 18.439 | 7857.653 | 12.0968 | 415.8175 | [5 empty] | 49.6554 | 51.4921 | 42.5291 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0638 | 5007.4464 | 391.0064 |  |  |  |  | 49.7497 | 51.5658 | 42.4662 | [7 empty] | 0.0866 | 0.0184 | 0.1151 | 4994.8583 | 0.1023 | 391.1823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.0692 | -18.0327 | 18.4255 | 7854.0845 | 12.0699 | 415.8389 | [5 empty] | 49.9777 | 51.8265 | 42.8046 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0636 | 5007.3983 | 391.8029 |  |  |  |  | 49.8225 | 51.823 | 42.4904 | [7 empty] | -0.178 | 0.193 | 0.3157 | 4987.1149 | 0.3985 | 391.7948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.0953 | -18.1544 | 18.5502 | 7855.8508 | 12.1409 | 417.5322 | [5 empty] | 50.3011 | 52.162 | 43.0811 | [5 empty] | 0.006 | -0.0633 | 5007.3507 | 392.5978 |  |  |  |  | 50.1792 | 52.2043 | 42.8325 | [7 empty] | -0.2056 | 0.1752 | 0.3189 | 4990.2974 | 0.4075 | 392.6979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.0912 | -18.1451 | 18.5404 | 7853.4785 | 12.1149 | 417.5355 | [5 empty] | 50.6257 | 52.4987 | 43.3586 | [5 empty] | 0.006 | -0.0631 | 5007.3035 | 393.3912 |  |  |  |  | 50.9988 | 52.7519 | 43.3201 | [7 empty] | 0.3149 | 0.0804 | 0.3406 | 4978.3975 | 0.3349 | 393.985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1118 | -18.2119 | 18.6104 | 7855.8955 | 12.1417 | 418.402 | [5 empty] | 50.9514 | 52.8366 | 43.6371 | [5 empty] | 0.006 | -0.0628 | 5007.2567 | 394.183 |  |  |  |  | 51.1082 | 53.0353 | 43.3679 | [7 empty] | 0.0728 | 0.2487 | 0.3186 | 4970.5555 | 0.3097 | 394.6468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2367 | -18.3247 | 18.7485 | 7866.19 | 12.1932 | 419.9002 | [5 empty] | 51.2783 | 53.1757 | 43.9166 | [5 empty] | 0.006 | -0.0626 | 5007.2105 | 394.9733 |  |  |  |  | 51.4217 | 53.3504 | 43.6879 | [7 empty] | 0.0723 | 0.2035 | 0.2742 | 4975.5333 | 0.2633 | 395.3788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.3792 | -18.3904 | 18.8454 | 7878.1041 | 12.2056 | 420.7292 | [5 empty] | 51.6063 | 53.5159 | 44.197 | [5 empty] | 0.006 | -0.0623 | 5007.1645 | 395.7621 |  |  |  |  | 51.8078 | 53.7259 | 44.0292 | [7 empty] | 0.1059 | 0.175 | 0.2575 | 4977.2597 | 0.2374 | 396.2465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.3864 | -18.4272 | 18.8831 | 7871.7162 | 12.2223 | 421.6729 | [5 empty] | 51.9355 | 53.8574 | 44.4784 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0621 | 5007.1191 | 396.5493 |  |  |  |  | 52.1659 | 54.0906 | 44.37 | [7 empty] | 0.1053 | 0.145 | 0.2297 | 4980.5767 | 0.2123 | 397.0843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4094 | -18.4728 | 18.933 | 7870.2444 | 12.2386 | 422.4992 | [5 empty] | 52.2658 | 54.2001 | 44.7608 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0618 | 5007.074 | 397.335 |  |  |  |  | 52.5244 | 54.4509 | 44.7217 | [7 empty] | 0.1087 | 0.1042 | 0.1952 | 4984.8741 | 0.1817 | 397.9073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.4429 | -18.5084 | 18.9757 | 7866.6982 | 12.2504 | 423.3727 | [5 empty] | 52.5973 | 54.544 | 45.0443 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0616 | 5007.0294 | 398.1192 |  |  |  |  | 52.5175 | 54.4378 | 44.7305 | [7 empty] | 0.1132 | 0.0893 | 0.1852 | 4986.2727 | 0.1615 | 397.8776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4217 | -18.6057 | 19.0656 | 7859.319 | 12.318 | 425.0703 | [5 empty] | 52.9299 | 54.8891 | 45.3286 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0613 | 5006.9851 | 398.9018 |  |  |  |  | 52.9078 | 54.8451 | 45.081 | [7 empty] | 0.1041 | 0.0794 | 0.1717 | 4987.7655 | 0.1478 | 398.8024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.439 | -18.6639 | 19.1264 | 7859.1583 | 12.3425 | 425.9544 | [5 empty] | 53.2637 | 55.2353 | 45.614 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0611 | 5006.9414 | 399.683 |  |  |  |  | 53.274 | 55.2204 | 45.4549 | [7 empty] | 0.0927 | 0.0339 | 0.1287 | 4993.1422 | 0.1107 | 399.6494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4402 | -18.7062 | 19.1681 | 7855.7597 | 12.3592 | 426.7549 | [5 empty] | 53.5987 | 55.5828 | 45.9004 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0609 | 5006.8979 | 400.4626 |  |  |  |  | 53.6456 | 55.5918 | 45.8108 | [7 empty] | 0.1018 | -0.0033 | 0.1119 | 4996.7436 | 0.1032 | 400.4828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4609 | -18.7743 | 19.2394 | 7859.1198 | 12.3857 | 427.5595 | [5 empty] | 53.9348 | 55.9315 | 46.1878 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0606 | 5006.8549 | 401.2408 |  |  |  |  | 54.084 | 56.1335 | 46.2089 | [7 empty] | -0.032 | 0.0486 | 0.1156 | 4996.8293 | 0.1456 | 401.6897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.4673 | -18.8201 | 19.2856 | 7857.5334 | 12.4023 | 428.3134 | [5 empty] | 54.272 | 56.2814 | 46.4761 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0604 | 5006.8123 | 402.0175 |  |  |  |  | 54.1854 | 56.381 | 46.5277 | [7 empty] | -0.3058 | 0.0016 | 0.3177 | 5013.1988 | 0.383 | 402.2378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.4659 | -18.8144 | 19.28 | 7855.5414 | 12.377 | 428.3592 | [5 empty] | 54.6105 | 56.6324 | 46.7654 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0602 | 5006.77 | 402.7926 |  |  |  |  | 54.1944 | 56.3884 | 46.5474 | [7 empty] | -0.3065 | -0.008 | 0.3166 | 5014.2463 | 0.3832 | 402.2542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.4971 | -18.888 | 19.359 | 7859.5785 | 12.407 | 429.2408 | [5 empty] | 54.95 | 56.9847 | 47.0558 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0599 | 5006.7281 | 403.5663 |  |  |  |  | 55.3952 | 57.2678 | 47.1094 | [7 empty] | 0.3573 | 0.0225 | 0.3611 | 4983.5724 | 0.3803 | 404.1851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.521 | -18.956 | 19.431 | 7862.4214 | 12.4343 | 430.0877 | [5 empty] | 55.2908 | 57.3382 | 47.3471 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0597 | 5006.6866 | 404.3385 |  |  |  |  | 55.4378 | 57.4662 | 47.1156 | [7 empty] | 0.1438 | 0.1613 | 0.2606 | 4977.8738 | 0.2256 | 404.6171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5113 | -19.0051 | 19.4767 | 7859.2301 | 12.456 | 430.9113 | [5 empty] | 55.6327 | 57.6929 | 47.6394 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0595 | 5006.6454 | 405.1092 |  |  |  |  | 55.7247 | 57.8347 | 47.5091 | [7 empty] | -0.0009 | 0.1159 | 0.1755 | 4988.5793 | 0.1878 | 405.4162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.53 | -19.049 | 19.5239 | 7858.2963 | 12.4702 | 431.652 | [5 empty] | 55.9758 | 58.0488 | 47.9327 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0592 | 5006.6047 | 405.8785 |  |  |  |  | 56.5172 | 58.4298 | 48.0413 | [7 empty] | 0.3641 | 0.0391 | 0.3716 | 4981.7366 | 0.3897 | 406.6976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5128 | -19.0989 | 19.5687 | 7854.8599 | 12.4929 | 432.4672 | [5 empty] | 56.32 | 58.4059 | 48.227 | [5 empty] | 0.0056 | -0.059 | 5006.5642 | 406.6463 |  |  |  |  | 56.5116 | 58.4226 | 48.0496 | [7 empty] | 0.3624 | 0.0293 | 0.3676 | 4982.8159 | 0.3766 | 406.6821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5349 | -19.1428 | 19.6167 | 7853.311 | 12.5085 | 433.2646 | [5 empty] | 56.6654 | 58.7642 | 48.5223 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0588 | 5006.5242 | 407.4126 |  |  |  |  | 56.6674 | 58.8506 | 48.1141 | [7 empty] | 0.0023 | 0.2773 | 0.3361 | 4971.9201 | 0.3475 | 407.5969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5043 | -19.1544 | 19.6212 | 7853.7269 | 12.4923 | 433.2466 | [5 empty] | 57.0119 | 59.1237 | 48.8186 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0585 | 5006.4845 | 408.1775 |  |  |  |  | 57.0276 | 59.2102 | 48.5227 | [7 empty] | -0.0064 | 0.1992 | 0.258 | 4980.3691 | 0.2713 | 408.3611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5326 | -19.1991 | 19.6714 | 7852.6869 | 12.5077 | 434.0511 | [5 empty] | 57.3596 | 59.4844 | 49.1159 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0583 | 5006.4451 | 408.941 |  |  |  |  | 57.3468 | 59.4539 | 48.8481 | [7 empty] | 0.1024 | 0.098 | 0.1839 | 4986.4044 | 0.1571 | 408.8766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.5649 | -19.2966 | 19.774 | 7848.6289 | 12.5727 | 435.7814 | [5 empty] | 57.7085 | 59.8463 | 49.4141 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0581 | 5006.4061 | 409.7029 |  |  |  |  | 57.7802 | 59.8837 | 49.2214 | [7 empty] | 0.1291 | 0.081 | 0.186 | 4987.126 | 0.158 | 409.7815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5511 | -19.351 | 19.8239 | 7847.1681 | 12.5957 | 436.541 | [5 empty] | 58.0586 | 60.2094 | 49.7134 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0579 | 5006.3674 | 410.4635 |  |  |  |  | 58.1902 | 60.3153 | 49.581 | [7 empty] | 0.1172 | 0.0795 | 0.177 | 4987.8067 | 0.1521 | 410.6844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.5758 | -19.3972 | 19.8748 | 7844.7846 | 12.6152 | 437.4359 | [5 empty] | 58.4098 | 60.5738 | 50.0137 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0576 | 5006.3291 | 411.2226 |  |  |  |  | 58.5533 | 60.7049 | 49.6195 | [7 empty] | 0.1749 | 0.2665 | 0.3657 | 4966.5539 | 0.3163 | 411.4949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6191 | -19.3956 | 19.8835 | 7847.9725 | 12.5846 | 437.4068 | [5 empty] | 58.7622 | 60.9393 | 50.3149 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0574 | 5006.2911 | 411.9803 |  |  |  |  | 58.9116 | 61.0749 | 49.9434 | [7 empty] | 0.1717 | 0.253 | 0.3521 | 4968.1375 | 0.304 | 412.2603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6231 | -19.4468 | 19.9344 | 7846.2255 | 12.6062 | 438.2268 | [5 empty] | 59.1157 | 61.3061 | 50.6172 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0572 | 5006.2534 | 412.7365 |  |  |  |  | 59.315 | 61.4948 | 50.4783 | [7 empty] | 0.1164 | 0.1299 | 0.2175 | 4982.8519 | 0.1913 | 413.1241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6134 | -19.4929 | 19.9772 | 7841.8101 | 12.6282 | 439.0909 | [5 empty] | 59.4704 | 61.6741 | 50.9205 | [5 empty] | 0.0054 | -0.057 | 5006.2161 | 413.4914 |  |  |  |  | 59.4015 | 61.7752 | 50.5031 | [7 empty] | -0.1345 | 0.3028 | 0.386 | 4975.4194 | 0.4494 | 413.6982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6324 | -19.6102 | 20.0959 | 7842.5828 | 12.7011 | 440.6928 | [5 empty] | 59.8263 | 62.0433 | 51.2247 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0568 | 5006.1791 | 414.2448 |  |  |  |  | 59.5324 | 62.0492 | 50.8678 | [7 empty] | -0.3949 | 0.241 | 0.4989 | 4991.9694 | 0.6245 | 414.2568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6452 | -19.6683 | 20.1556 | 7842.8188 | 12.725 | 441.5097 | [5 empty] | 60.1833 | 62.4136 | 51.53 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0565 | 5006.1424 | 414.9968 |  |  |  |  | 59.9668 | 62.4978 | 51.4004 | [7 empty] | -0.4348 | 0.135 | 0.4801 | 5004.2393 | 0.591 | 415.1671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6471 | -19.6663 | 20.1543 | 7842.495 | 12.6989 | 441.5145 | [5 empty] | 60.5416 | 62.7853 | 51.8363 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0563 | 5006.1061 | 415.7474 |  |  |  |  | 59.9649 | 62.4923 | 51.402 | [7 empty] | -0.4308 | 0.1303 | 0.4744 | 5004.5563 | 0.5879 | 415.1559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.6722 | -19.8506 | 20.3396 | 7874.525 | 12.7641 | 441.9283 | [5 empty] | 60.9009 | 63.1581 | 52.1435 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0561 | 5006.07 | 416.4965 |  |  |  |  | 61.2423 | 63.2915 | 52.2947 | [7 empty] | 0.3451 | -0.1275 | 0.3472 | 4999.8484 | 0.4111 | 416.7637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.6828 | -19.908 | 20.3981 | 7873.5103 | 12.7895 | 442.802 | [5 empty] | 61.2615 | 63.5321 | 52.4518 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0559 | 5006.0342 | 417.2443 |  |  |  |  | 61.3317 | 63.56 | 52.3189 | [7 empty] | 0.1192 | 0.0341 | 0.1451 | 4992.5638 | 0.1262 | 417.3 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.6843 | -20.0627 | 20.5493 | 7897.603 | 12.8448 | 443.2444 | [5 empty] | 61.6232 | 63.9074 | 52.761 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0557 | 5005.9987 | 417.9907 |  |  |  |  | 61.4419 | 63.9197 | 52.3676 | [7 empty] | -0.2024 | 0.2414 | 0.3626 | 4984.5426 | 0.4427 | 418.0151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.7081 | -20.1269 | 20.6174 | 7899.0076 | 12.8712 | 444.1017 | [5 empty] | 61.9861 | 64.2838 | 53.0713 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0555 | 5005.9636 | 418.7357 |  |  |  |  | 61.847 | 64.3428 | 52.748 | [7 empty] | -0.2148 | 0.2212 | 0.3535 | 4987.0758 | 0.4355 | 418.8521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7172 | -20.1738 | 20.6653 | 7897.051 | 12.8895 | 444.8851 | [5 empty] | 62.3502 | 64.6615 | 53.3826 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0552 | 5005.9287 | 419.4794 |  |  |  |  | 62.8422 | 65.0289 | 53.3208 | [7 empty] | 0.3279 | 0.1453 | 0.3799 | 4973.6111 | 0.3511 | 420.1992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7495 | -20.2131 | 20.7112 | 7894.8552 | 12.9029 | 445.6928 | [5 empty] | 62.7154 | 65.0404 | 53.6948 | [5 empty] | 0.0053 | -0.055 | 5005.8941 | 420.2216 |  |  |  |  | 62.8454 | 65.0231 | 53.3215 | [7 empty] | 0.3408 | 0.14 | 0.3881 | 4973.6298 | 0.3499 | 420.1878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.7705 | -20.2837 | 20.785 | 7898.2185 | 12.9307 | 446.4877 | [5 empty] | 63.0819 | 65.4205 | 54.0081 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0548 | 5005.8599 | 420.9625 |  |  |  |  | 63.301 | 65.7088 | 53.7014 | [7 empty] | 0.0561 | 0.2981 | 0.3566 | 4969.267 | 0.3476 | 421.5217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.7702 | -20.354 | 20.8535 | 7899.3343 | 12.9617 | 447.3255 | [5 empty] | 63.4495 | 65.8019 | 54.3224 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0546 | 5005.8259 | 421.7019 |  |  |  |  | 63.3024 | 65.7067 | 53.6895 | [7 empty] | 0.0644 | 0.3038 | 0.3633 | 4968.3959 | 0.3444 | 421.5177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.7679 | -20.264 | 20.7656 | 7868.9172 | 12.9252 | 448.1752 | [5 empty] | 63.8182 | 66.1844 | 54.6377 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0544 | 5005.7922 | 422.4401 |  |  |  |  | 63.7325 | 66.1351 | 54.122 | [7 empty] | 0.0705 | 0.2497 | 0.311 | 4973.5243 | 0.2887 | 422.345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7527 | -20.2615 | 20.7599 | 7867.0824 | 12.9014 | 448.196 | [5 empty] | 64.1882 | 66.5682 | 54.9539 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0542 | 5005.7588 | 423.1768 |  |  |  |  | 64.1146 | 66.5372 | 54.5051 | [7 empty] | 0.0475 | 0.2179 | 0.2754 | 4977.5673 | 0.2614 | 423.1175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7419 | -20.2229 | 20.72 | 7836.0796 | 12.9099 | 449.7491 | [5 empty] | 64.5593 | 66.9532 | 55.2712 | [5 empty] | 0.0052 | -0.054 | 5005.7257 | 423.9122 |  |  |  |  | 64.5815 | 67.0251 | 54.9388 | [7 empty] | 0.0336 | 0.1982 | 0.2538 | 4980.0895 | 0.2455 | 424.0491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.7914 | -20.2778 | 20.785 | 7837.9816 | 12.9294 | 450.5697 | [5 empty] | 64.9316 | 67.3394 | 55.5895 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0538 | 5005.6928 | 424.6463 |  |  |  |  | 65.0357 | 67.4548 | 55.3338 | [7 empty] | 0.0865 | 0.1641 | 0.2326 | 4981.4299 | 0.2063 | 424.8649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9392 | -20.3449 | 20.885 | 7849.487 | 12.9435 | 451.3452 | [5 empty] | 65.3051 | 67.7269 | 55.9088 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0536 | 5005.6602 | 425.379 |  |  |  |  | 65.4128 | 67.8692 | 55.6968 | [7 empty] | 0.0449 | 0.155 | 0.2124 | 4983.9423 | 0.2014 | 425.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9546 | -20.415 | 20.9569 | 7851.1103 | 12.9748 | 452.2203 | [5 empty] | 65.6797 | 68.1155 | 56.2292 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0534 | 5005.6279 | 426.1103 |  |  |  |  | 65.5398 | 68.1923 | 55.7583 | [7 empty] | -0.1943 | 0.3181 | 0.4217 | 4977.3401 | 0.4986 | 426.2544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1107 | -20.5463 | 21.122 | 7865.0484 | 13.0398 | 453.6959 | [5 empty] | 66.0556 | 68.5054 | 56.5505 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0532 | 5005.5958 | 426.8403 |  |  |  |  | 65.958 | 68.6067 | 56.1407 | [7 empty] | -0.1747 | 0.2883 | 0.386 | 4979.5229 | 0.4559 | 427.0294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -4.9964 | -20.6799 | 21.2247 | 7875.2422 | 13.0972 | 454.2055 | [5 empty] | 66.4326 | 68.8965 | 56.8728 | [5 empty] | 0.0051 | -0.053 | 5005.5641 | 427.569 |  |  |  |  | 66.3778 | 69.0758 | 56.5255 | [7 empty] | -0.2248 | 0.295 | 0.4171 | 4980.8324 | 0.503 | 427.9019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0109 | -20.7522 | 21.2985 | 7878.1915 | 13.1271 | 455.0039 | [5 empty] | 66.8108 | 69.2888 | 57.1961 | [5 empty] | 0.005 | -0.0528 | 5005.5325 | 428.2963 |  |  |  |  | 66.5233 | 69.3851 | 56.8967 | [7 empty] | -0.4947 | 0.2545 | 0.5867 | 4994.8714 | 0.7199 | 428.4742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9046 | -20.9244 | 21.4414 | 7896.1776 | 13.2002 | 455.5155 | [5 empty] | 67.1901 | 69.6824 | 57.5205 | [5 empty] | 0.005 | -0.0526 | 5005.5013 | 429.0224 |  |  |  |  | 67.5786 | 70.0943 | 57.5556 | [7 empty] | 0.0704 | 0.1333 | 0.197 | 4985.3063 | 0.2 | 429.7784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9148 | -20.9793 | 21.4975 | 7895.0074 | 13.2244 | 456.3456 | [5 empty] | 67.5707 | 70.0772 | 57.8458 | [5 empty] | 0.005 | -0.0524 | 5005.4702 | 429.747 |  |  |  |  | 67.5686 | 70.0823 | 57.5404 | [7 empty] | 0.0742 | 0.1362 | 0.2009 | 4984.8854 | 0.1759 | 429.7564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.92 | -21.0271 | 21.5453 | 7892.7671 | 13.2446 | 457.1318 | [5 empty] | 67.9524 | 70.4732 | 58.1722 | [5 empty] | 0.005 | -0.0522 | 5005.4395 | 430.4704 |  |  |  |  | 67.6633 | 70.3924 | 57.5806 | [7 empty] | -0.1893 | 0.307 | 0.4084 | 4978.5485 | 0.4814 | 430.3232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9292 | -21.0556 | 21.5754 | 7887.0632 | 13.2567 | 457.9259 | [5 empty] | 68.3353 | 70.8704 | 58.4996 | [5 empty] | 0.005 | -0.052 | 5005.409 | 431.1925 |  |  |  |  | 68.0932 | 70.8725 | 57.9815 | [7 empty] | -0.2411 | 0.3093 | 0.4371 | 4980.3203 | 0.5244 | 431.1963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -4.9593 | -21.0949 | 21.6208 | 7883.733 | 13.2741 | 458.7931 | [5 empty] | 68.7194 | 71.2689 | 58.828 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0518 | 5005.3787 | 431.9132 |  |  |  |  | 69.1799 | 71.6065 | 58.5895 | [7 empty] | 0.3461 | 0.2302 | 0.4426 | 4966.154 | 0.3829 | 432.5211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9585 | -21.1158 | 21.6411 | 7887.2317 | 13.257 | 458.8176 | [5 empty] | 69.1047 | 71.6686 | 59.1574 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0516 | 5005.3487 | 432.6326 |  |  |  |  | 69.2585 | 71.9048 | 58.6323 | [7 empty] | 0.0747 | 0.3925 | 0.4496 | 4961.0406 | 0.4247 | 433.0562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -4.963 | -21.1666 | 21.6918 | 7885.5807 | 13.2785 | 459.6005 | [5 empty] | 69.4912 | 72.0695 | 59.4878 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0514 | 5005.3189 | 433.3508 |  |  |  |  | 69.6986 | 72.3706 | 59.09 | [7 empty] | 0.0419 | 0.3491 | 0.4022 | 4966.409 | 0.3932 | 433.8878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.1018 | -21.2304 | 21.7862 | 7896.1317 | 13.2906 | 460.3235 | [5 empty] | 69.8789 | 72.4716 | 59.8192 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0512 | 5005.2894 | 434.0676 |  |  |  |  | 70.1153 | 72.809 | 59.474 | [7 empty] | 0.0269 | 0.3357 | 0.3875 | 4968.295 | 0.3862 | 434.6664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1234 | -21.2537 | 21.8141 | 7890.9175 | 13.2982 | 461.0728 | [5 empty] | 70.2677 | 72.875 | 60.1517 | [5 empty] | 0.0049 | -0.051 | 5005.2601 | 434.7831 |  |  |  |  | 70.1101 | 72.8049 | 59.4619 | [7 empty] | 0.0273 | 0.3411 | 0.3928 | 4967.7773 | 0.383 | 434.659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3011 | -21.3087 | 21.9101 | 7900.528 | 13.3085 | 461.9179 | [5 empty] | 70.6577 | 73.2796 | 60.4851 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0508 | 5005.231 | 435.4974 |  |  |  |  | 70.6268 | 73.3018 | 59.9108 | [7 empty] | 0.0748 | 0.3092 | 0.3668 | 4969.1008 | 0.3381 | 435.5365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3118 | -21.3845 | 21.9864 | 7902.3025 | 13.3438 | 462.8047 | [5 empty] | 71.0489 | 73.6854 | 60.8196 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0506 | 5005.2022 | 436.2104 |  |  |  |  | 71.0798 | 73.7743 | 60.3864 | [7 empty] | 0.049 | 0.2579 | 0.3117 | 4974.8801 | 0.2938 | 436.366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2114 | -21.4313 | 22.0079 | 7885.9925 | 13.3911 | 464.0616 | [5 empty] | 71.4413 | 74.0925 | 61.1551 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0504 | 5005.1736 | 436.922 |  |  |  |  | 71.4476 | 74.3541 | 60.791 | [7 empty] | -0.2225 | 0.3372 | 0.4494 | 4977.515 | 0.5326 | 437.3775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.04 | -21.4136 | 21.951 | 7864.4716 | 13.3906 | 464.5519 | [5 empty] | 71.8349 | 74.5008 | 61.4916 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0503 | 5005.1452 | 437.6324 |  |  |  |  | 71.8767 | 74.6353 | 61.4328 | [7 empty] | -0.0857 | 0.066 | 0.1473 | 4997.6494 | 0.1814 | 437.8657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0517 | -21.4824 | 22.0208 | 7866.805 | 13.4188 | 465.3174 | [5 empty] | 72.2297 | 74.9104 | 61.8291 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0501 | 5005.1171 | 438.3416 |  |  |  |  | 72.216 | 75.0785 | 61.8868 | [7 empty] | -0.2399 | 0.0312 | 0.2578 | 5006.4816 | 0.3094 | 438.6317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.0639 | -21.4562 | 21.9982 | 7862.6826 | 13.3798 | 465.3258 | [5 empty] | 72.6257 | 75.3211 | 62.1676 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0499 | 5005.0891 | 439.0494 |  |  |  |  | 72.7082 | 75.5653 | 62.4933 | [7 empty] | -0.2556 | -0.0923 | 0.2638 | 5018.4666 | 0.2775 | 439.4686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.084 | -21.5422 | 22.0867 | 7868.8189 | 13.4138 | 466.0812 | [5 empty] | 73.0228 | 75.7331 | 62.5072 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0497 | 5005.0615 | 439.756 |  |  |  |  | 73.1659 | 76.0615 | 62.9294 | [7 empty] | -0.2921 | -0.1037 | 0.3017 | 5020.7892 | 0.3172 | 440.3167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.09 | -21.6026 | 22.147 | 7868.9139 | 13.4399 | 466.8675 | [5 empty] | 73.4212 | 76.1464 | 62.8477 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0495 | 5005.034 | 440.4613 |  |  |  |  | 73.1616 | 76.0408 | 62.9286 | [7 empty] | -0.2729 | -0.1162 | 0.2855 | 5021.2466 | 0.2859 | 440.2815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.09 | -21.6305 | 22.1744 | 7862.6142 | 13.4537 | 467.6608 | [5 empty] | 73.8207 | 76.5608 | 63.1893 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0493 | 5005.0067 | 441.1654 |  |  |  |  | 73.6726 | 76.5813 | 63.3914 | [7 empty] | -0.291 | -0.1237 | 0.3049 | 5022.5254 | 0.3025 | 441.2002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1343 | -21.6704 | 22.2236 | 7860.2678 | 13.4713 | 468.5295 | [5 empty] | 74.2214 | 76.9765 | 63.5319 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0491 | 5004.9797 | 441.8682 |  |  |  |  | 74.1047 | 77.0048 | 63.8354 | [7 empty] | -0.278 | -0.1823 | 0.3125 | 5027.4085 | 0.2859 | 441.9158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.1606 | -21.7689 | 22.3256 | 7867.7846 | 13.5131 | 469.3651 | [5 empty] | 74.6234 | 77.3935 | 63.8755 | [5 empty] | 0.0047 | -0.049 | 5004.9528 | 442.5698 |  |  |  |  | 74.5937 | 77.5133 | 64.2513 | [7 empty] | -0.278 | -0.1796 | 0.3114 | 5027.0753 | 0.2868 | 442.7708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.1717 | -21.8302 | 22.3881 | 7869.7749 | 13.5354 | 470.0487 | [5 empty] | 75.0265 | 77.8117 | 64.2202 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0488 | 5004.9262 | 443.2701 |  |  |  |  | 74.7018 | 77.8799 | 64.2861 | [7 empty] | -0.5744 | 0.02 | 0.5831 | 5019.3769 | 0.6539 | 443.384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.175 | -21.8831 | 22.4405 | 7868.5431 | 13.5584 | 470.8157 | [5 empty] | 75.4308 | 78.2311 | 64.5659 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0486 | 5004.8998 | 443.9692 |  |  |  |  | 76.0668 | 78.6945 | 64.7206 | [7 empty] | 0.3379 | 0.0447 | 0.3461 | 4984.6015 | 0.3538 | 444.7378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.1698 | -21.9393 | 22.4941 | 7868.1488 | 13.5813 | 471.5268 | [5 empty] | 75.8363 | 78.6517 | 64.9125 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0484 | 5004.8735 | 444.667 |  |  |  |  | 76.0582 | 78.6968 | 64.7358 | [7 empty] | 0.3188 | 0.0392 | 0.3262 | 4985.7767 | 0.3181 | 444.7416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2066 | -22.0968 | 22.656 | 7891.5547 | 13.6325 | 472.0286 | [5 empty] | 76.243 | 79.0736 | 65.2602 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0482 | 5004.8475 | 445.3636 |  |  |  |  | 76.322 | 79.1279 | 64.7732 | [7 empty] | 0.1728 | 0.2477 | 0.3404 | 4972.2354 | 0.2812 | 445.4529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.1939 | -22.1007 | 22.6571 | 7892.0639 | 13.606 | 471.9871 | [5 empty] | 76.6509 | 79.4968 | 65.609 | [5 empty] | 0.0046 | -0.048 | 5004.8217 | 446.059 |  |  |  |  | 76.8421 | 79.6758 | 65.2641 | [7 empty] | 0.1509 | 0.2262 | 0.3108 | 4975.021 | 0.261 | 446.3523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2136 | -22.1399 | 22.7 | 7889.0212 | 13.6226 | 472.7751 | [5 empty] | 77.0599 | 79.9212 | 65.9587 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0479 | 5004.7961 | 446.7532 |  |  |  |  | 77.1259 | 80.0839 | 65.7222 | [7 empty] | -0.0385 | 0.1777 | 0.2296 | 4986.0726 | 0.2469 | 447.0185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2342 | -22.3833 | 22.9417 | 7917.2323 | 13.7351 | 473.9369 | [5 empty] | 77.4702 | 80.3468 | 66.3095 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0477 | 5004.7707 | 447.4461 |  |  |  |  | 77.6282 | 80.5771 | 66.1254 | [7 empty] | 0.0014 | 0.1739 | 0.2217 | 4985.0464 | 0.2265 | 447.8198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.2793 | -22.2711 | 22.8431 | 7887.4185 | 13.6933 | 474.8129 | [5 empty] | 77.8817 | 80.7736 | 66.6613 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0475 | 5004.7454 | 448.1378 |  |  |  |  | 77.7253 | 80.9221 | 66.1625 | [7 empty] | -0.2803 | 0.3559 | 0.4938 | 4978.7475 | 0.5844 | 448.3775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2385 | -22.2962 | 22.8583 | 7890.8105 | 13.6748 | 474.7073 | [5 empty] | 78.2944 | 81.2017 | 67.0141 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0473 | 5004.7204 | 448.8283 |  |  |  |  | 78.2059 | 81.2977 | 66.6598 | [7 empty] | -0.1532 | 0.2281 | 0.3174 | 4985.6975 | 0.3705 | 448.9826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.251 | -22.3484 | 22.9121 | 7890.2892 | 13.6956 | 475.4473 | [5 empty] | 78.7082 | 81.6311 | 67.3679 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0472 | 5004.6955 | 449.5175 |  |  |  |  | 78.7354 | 81.8211 | 67.3359 | [7 empty] | -0.175 | 0.0866 | 0.2238 | 4999.0558 | 0.2757 | 449.8216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.2746 | -22.2597 | 22.8314 | 7864.9641 | 13.6613 | 476.2308 | [5 empty] | 79.1233 | 82.0617 | 67.7228 | [5 empty] | 0.0045 | -0.047 | 5004.6709 | 450.2056 |  |  |  |  | 79.3376 | 82.5395 | 67.84 | [7 empty] | -0.2826 | 0.1516 | 0.3491 | 4997.0481 | 0.4363 | 450.9655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.2751 | -22.262 | 22.834 | 7854.3814 | 13.6655 | 477.0139 | [5 empty] | 79.5396 | 82.4935 | 68.0787 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0468 | 5004.6464 | 450.8925 |  |  |  |  | 79.2933 | 82.4884 | 67.8163 | [7 empty] | -0.2801 | 0.1405 | 0.3407 | 4997.9396 | 0.4121 | 450.8844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4352 | -22.3321 | 22.9398 | 7866.3662 | 13.6802 | 477.7445 | [5 empty] | 79.9571 | 82.9266 | 68.4356 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0466 | 5004.6221 | 451.5782 |  |  |  |  | 79.852 | 83.0579 | 68.5683 | [7 empty] | -0.3317 | -0.0175 | 0.3374 | 5013.719 | 0.375 | 451.7854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.574 | -22.493 | 23.1294 | 7884.1407 | 13.7587 | 479.0932 | [5 empty] | 80.3757 | 83.3609 | 68.7936 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0465 | 5004.598 | 452.2626 |  |  |  |  | 80.3409 | 83.5737 | 69.0201 | [7 empty] | -0.3485 | -0.0306 | 0.3533 | 5015.4262 | 0.3891 | 452.5968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.594 | -22.5334 | 23.1735 | 7880.8444 | 13.7782 | 479.9124 | [5 empty] | 80.7956 | 83.7965 | 69.1525 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0463 | 5004.5741 | 452.9459 |  |  |  |  | 80.7966 | 84.0467 | 69.4445 | [7 empty] | -0.356 | -0.0493 | 0.3604 | 5017.2964 | 0.3908 | 453.337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5022 | -22.6721 | 23.2864 | 7892.8679 | 13.8305 | 480.3728 | [5 empty] | 81.2167 | 84.2333 | 69.5125 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0461 | 5004.5504 | 453.628 |  |  |  |  | 81.326 | 84.6083 | 69.9383 | [7 empty] | -0.3788 | -0.0638 | 0.3836 | 5019.3049 | 0.4143 | 454.2111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4271 | -22.9116 | 23.5019 | 7911.289 | 13.9571 | 481.6918 | [5 empty] | 81.6389 | 84.6713 | 69.8736 | [5 empty] | 0.0044 | -0.046 | 5004.5268 | 454.3089 |  |  |  |  | 81.8049 | 85.1276 | 70.3974 | [7 empty] | -0.4152 | -0.0765 | 0.4207 | 5021.6278 | 0.4517 | 455.0147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4498 | -22.961 | 23.5554 | 7909.9672 | 13.979 | 482.4873 | [5 empty] | 82.0624 | 85.1107 | 70.2356 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0458 | 5004.5034 | 454.9886 |  |  |  |  | 81.783 | 85.1063 | 70.3867 | [7 empty] | -0.4189 | -0.08 | 0.4247 | 5022.0621 | 0.4427 | 454.982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4199 | -22.9831 | 23.5701 | 7913.1477 | 13.9572 | 482.4041 | [5 empty] | 82.4871 | 85.5512 | 70.5987 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0456 | 5004.4803 | 455.6672 |  |  |  |  | 83.2216 | 86.0225 | 70.8348 | [7 empty] | 0.4316 | -0.0136 | 0.4284 | 4987.1025 | 0.4576 | 456.3896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.4418 | -23.016 | 23.6074 | 7908.0202 | 13.9752 | 483.2608 | [5 empty] | 82.913 | 85.993 | 70.9628 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0454 | 5004.4572 | 456.3445 |  |  |  |  | 83.2651 | 86.0702 | 70.8673 | [7 empty] | 0.4295 | -0.0095 | 0.4267 | 4986.8135 | 0.4422 | 456.4626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.4638 | -23.0483 | 23.644 | 7904.0739 | 13.9892 | 484.0272 | [5 empty] | 83.3401 | 86.4361 | 71.3279 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0453 | 5004.4344 | 457.0207 |  |  |  |  | 83.5417 | 86.5246 | 70.9123 | [7 empty] | 0.2795 | 0.1973 | 0.3668 | 4974.0933 | 0.3019 | 457.1555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.4475 | -23.1019 | 23.6925 | 7902.0663 | 14.0132 | 484.7518 | [5 empty] | 83.7684 | 86.8804 | 71.6941 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0451 | 5004.4117 | 457.6958 |  |  |  |  | 83.6289 | 86.8787 | 70.9338 | [7 empty] | -0.0126 | 0.388 | 0.4335 | 4967.6343 | 0.4294 | 457.6932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.4884 | -23.1122 | 23.7122 | 7894.1187 | 14.0216 | 485.6178 | [5 empty] | 84.1979 | 87.3259 | 72.0613 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0449 | 5004.3891 | 458.3696 |  |  |  |  | 84.4489 | 87.6811 | 71.8866 | [7 empty] | -0.0151 | 0.2216 | 0.2673 | 4982.0948 | 0.2803 | 458.9046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5063 | -23.1097 | 23.7141 | 7895.0064 | 13.9887 | 485.602 | [5 empty] | 84.6286 | 87.7727 | 72.4295 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0448 | 5004.3668 | 459.0423 |  |  |  |  | 84.5358 | 87.8931 | 71.9292 | [7 empty] | -0.1474 | 0.313 | 0.3886 | 4978.7455 | 0.4362 | 459.2231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.6791 | -23.0708 | 23.7172 | 7879.9152 | 13.9883 | 486.9504 | [5 empty] | 85.0605 | 88.2208 | 72.7988 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0446 | 5004.3446 | 459.7139 |  |  |  |  | 85.0076 | 88.4027 | 72.3819 | [7 empty] | -0.1812 | 0.2981 | 0.3897 | 4981.2119 | 0.4483 | 459.9857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8148 | -23.0101 | 23.6914 | 7868.6011 | 13.9533 | 487.6098 | [5 empty] | 85.4936 | 88.6701 | 73.1691 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0445 | 5004.3226 | 460.3843 |  |  |  |  | 85.5357 | 88.9665 | 72.8668 | [7 empty] | -0.2062 | 0.289 | 0.3943 | 4982.8779 | 0.4624 | 460.8248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.7547 | -23.0143 | 23.6809 | 7867.8911 | 13.9225 | 487.4512 | [5 empty] | 85.9279 | 89.1207 | 73.5404 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0443 | 5004.3007 | 461.0535 |  |  |  |  | 85.9845 | 89.4193 | 73.2927 | [7 empty] | -0.2008 | 0.2581 | 0.3654 | 4985.3638 | 0.4317 | 461.4955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.785 | -23.0558 | 23.7287 | 7864.5992 | 13.9447 | 488.3278 | [5 empty] | 86.3634 | 89.5725 | 73.9128 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0441 | 5004.279 | 461.7216 |  |  |  |  | 86.5846 | 90.0084 | 73.8537 | [7 empty] | -0.173 | 0.2117 | 0.3112 | 4988.4219 | 0.3767 | 462.3634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.6953 | -23.262 | 23.9073 | 7875.9802 | 14.059 | 489.6328 | [5 empty] | 86.8002 | 90.0255 | 74.2862 | [5 empty] | 0.0042 | -0.044 | 5004.2575 | 462.3886 |  |  |  |  | 86.6996 | 90.3665 | 73.9091 | [7 empty] | -0.4326 | 0.3781 | 0.6074 | 4982.9963 | 0.7248 | 462.8886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.5794 | -23.401 | 24.0153 | 7887.4201 | 14.1079 | 489.9996 | [5 empty] | 87.2381 | 90.4799 | 74.6606 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0438 | 5004.2361 | 463.0544 |  |  |  |  | 86.653 | 90.3259 | 73.8693 | [7 empty] | -0.4414 | 0.3828 | 0.6169 | 4982.8855 | 0.733 | 462.8291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.5821 | -23.4362 | 24.0503 | 7883.2188 | 14.1239 | 490.7399 | [5 empty] | 87.6773 | 90.9354 | 75.0361 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0436 | 5004.2149 | 463.7191 |  |  |  |  | 88.2344 | 91.3436 | 74.8154 | [7 empty] | 0.3507 | 0.2194 | 0.4351 | 4970.5139 | 0.3721 | 464.3121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6155 | -23.4945 | 24.1149 | 7884.6597 | 14.1463 | 491.4856 | [5 empty] | 88.1177 | 91.3923 | 75.4126 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0435 | 5004.1938 | 464.3827 |  |  |  |  | 88.3492 | 91.7371 | 74.8468 | [7 empty] | 0.058 | 0.4182 | 0.4648 | 4963.583 | 0.4357 | 464.8816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.611 | -23.467 | 24.0873 | 7879.2229 | 14.1077 | 491.525 | [5 empty] | 88.5592 | 91.8504 | 75.7901 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0433 | 5004.1728 | 465.0451 |  |  |  |  | 88.9217 | 92.2828 | 75.5824 | [7 empty] | 0.0566 | 0.2598 | 0.3076 | 4976.9566 | 0.2938 | 465.6678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.649 | -23.6436 | 24.2681 | 7891.9728 | 14.2031 | 492.9049 | [5 empty] | 89.002 | 92.3097 | 76.1687 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0432 | 5004.152 | 465.7064 |  |  |  |  | 88.9114 | 92.2749 | 75.5679 | [7 empty] | 0.0548 | 0.2644 | 0.3117 | 4976.6248 | 0.2829 | 465.6564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.6693 | -23.5688 | 24.2002 | 7880.4903 | 14.1429 | 492.9158 | [5 empty] | 89.446 | 92.7703 | 76.5483 | [5 empty] | 0.0041 | -0.043 | 5004.1314 | 466.3666 |  |  |  |  | 89.4408 | 92.8177 | 76.0944 | [7 empty] | 0.0453 | 0.2215 | 0.2677 | 4980.5864 | 0.244 | 466.4344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.707 | -23.657 | 24.295 | 7886.9933 | 14.1766 | 493.6726 | [5 empty] | 89.8913 | 93.2322 | 76.9289 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0428 | 5004.111 | 467.0257 |  |  |  |  | 90.435 | 93.7533 | 76.8759 | [7 empty] | 0.166 | 0.1991 | 0.2911 | 4978.5926 | 0.2593 | 467.7658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.7997 | -23.6179 | 24.2791 | 7878.3168 | 14.1485 | 494.225 | [5 empty] | 90.3377 | 93.6953 | 77.3106 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0427 | 5004.0907 | 467.6836 |  |  |  |  | 90.5205 | 93.9769 | 76.8968 | [7 empty] | 0.0284 | 0.3054 | 0.3489 | 4974.2845 | 0.3337 | 468.0822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8331 | -23.6826 | 24.3501 | 7880.1364 | 14.1753 | 495.0155 | [5 empty] | 90.7853 | 94.1597 | 77.6933 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0425 | 5004.0704 | 468.3404 |  |  |  |  | 90.9797 | 94.4472 | 77.3597 | [7 empty] | 0.0195 | 0.2649 | 0.3078 | 4977.9859 | 0.2984 | 468.7458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -5.9539 | -23.6244 | 24.323 | 7869.5433 | 14.1396 | 495.6009 | [5 empty] | 91.2342 | 94.6253 | 78.0771 | [5 empty] | 0.004 | -0.0424 | 5004.0504 | 468.9962 |  |  |  |  | 91.4783 | 94.95 | 77.8687 | [7 empty] | 0.0172 | 0.2133 | 0.256 | 4982.3863 | 0.2526 | 469.4517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -5.9601 | -23.7123 | 24.4099 | 7874.5045 | 14.1743 | 496.3246 | [5 empty] | 91.6843 | 95.0922 | 78.4619 | [5 empty] | 0.004 | -0.0422 | 5004.0305 | 469.6508 |  |  |  |  | 92.0334 | 95.5929 | 78.4015 | [7 empty] | -0.0689 | 0.222 | 0.2741 | 4984.5154 | 0.3124 | 470.3496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.8854 | -23.8824 | 24.557 | 7891.5935 | 14.2352 | 496.8081 | [5 empty] | 92.1356 | 95.5604 | 78.8477 | [5 empty] | 0.004 | -0.0421 | 5004.0108 | 470.3043 |  |  |  |  | 92.055 | 95.623 | 78.4236 | [7 empty] | -0.0781 | 0.2246 | 0.2791 | 4984.5981 | 0.3015 | 470.3916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9215 | -23.9661 | 24.6471 | 7897.9192 | 14.2644 | 497.5058 | [5 empty] | 92.5881 | 96.0298 | 79.2346 | [5 empty] | 0.004 | -0.0419 | 5003.9911 | 470.9568 |  |  |  |  | 92.5691 | 96.0996 | 78.888 | [7 empty] | -0.0216 | 0.1783 | 0.2217 | 4986.6179 | 0.225 | 471.0536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8272 | -24.2155 | 24.8671 | 7917.2676 | 14.3878 | 498.6856 | [5 empty] | 93.0418 | 96.5005 | 79.6225 | [5 empty] | 0.004 | -0.0418 | 5003.9716 | 471.6081 |  |  |  |  | 92.9176 | 96.6479 | 78.9801 | [7 empty] | -0.1798 | 0.3909 | 0.4701 | 4974.3122 | 0.521 | 471.8115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8479 | -24.1511 | 24.8095 | 7897.2802 | 14.3658 | 499.4458 | [5 empty] | 93.4967 | 96.9724 | 80.0114 | [5 empty] | 0.004 | -0.0416 | 5003.9523 | 472.2583 |  |  |  |  | 93.0776 | 97.0208 | 79.4758 | [7 empty] | -0.4817 | 0.3284 | 0.6105 | 4989.2036 | 0.721 | 472.3249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8414 | -24.2497 | 24.9039 | 7904.6604 | 14.3997 | 500.0564 | [5 empty] | 93.9529 | 97.4456 | 80.4014 | [5 empty] | 0.004 | -0.0415 | 5003.9331 | 472.9075 |  |  |  |  | 93.646 | 97.6149 | 80.0572 | [7 empty] | -0.5054 | 0.2817 | 0.6032 | 4993.8195 | 0.7112 | 473.139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.8636 | -24.2073 | 24.8681 | 7896.5563 | 14.359 | 500.2323 | [5 empty] | 94.4102 | 97.9201 | 80.7924 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0413 | 5003.9141 | 473.5556 |  |  |  |  | 93.998 | 98.0812 | 80.5553 | [7 empty] | -0.6555 | 0.24 | 0.717 | 5002.0692 | 0.8292 | 473.7749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.8837 | -24.1682 | 24.835 | 7883.0326 | 14.3391 | 500.8351 | [5 empty] | 94.8688 | 98.3958 | 81.1845 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0412 | 5003.8951 | 474.2025 |  |  |  |  | 93.9948 | 98.0746 | 80.5517 | [7 empty] | -0.6518 | 0.2386 | 0.7129 | 5002.0652 | 0.8268 | 473.766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9276 | -24.3914 | 25.0624 | 7905.2474 | 14.4428 | 502.0556 | [5 empty] | 95.3287 | 98.8728 | 81.5776 | [5 empty] | 0.0039 | -0.041 | 5003.8763 | 474.8485 |  |  |  |  | 95.9924 | 99.2558 | 81.5227 | [7 empty] | 0.4642 | 0.0952 | 0.48 | 4978.0579 | 0.4583 | 475.365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9474 | -24.4557 | 25.1298 | 7907.0108 | 14.4664 | 502.7714 | [5 empty] | 95.7897 | 99.3511 | 81.9718 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0409 | 5003.8577 | 475.4933 |  |  |  |  | 96.0394 | 99.4313 | 81.5549 | [7 empty] | 0.33 | 0.1716 | 0.3892 | 4976.1648 | 0.3278 | 475.6011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -5.9652 | -24.6948 | 25.3664 | 7941.2192 | 14.541 | 503.1999 | [5 empty] | 96.2519 | 99.8306 | 82.367 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0407 | 5003.8391 | 476.1371 |  |  |  |  | 96.6022 | 100.1538 | 82.0741 | [7 empty] | 0.173 | 0.231 | 0.3201 | 4976.4284 | 0.2644 | 476.5693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -5.9765 | -24.6127 | 25.2895 | 7927.1454 | 14.483 | 503.2911 | [5 empty] | 96.7154 | 100.3114 | 82.7632 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0406 | 5003.8207 | 476.7798 |  |  |  |  | 97.2067 | 100.7933 | 82.6681 | [7 empty] | 0.1428 | 0.199 | 0.2769 | 4980.0309 | 0.2442 | 477.4211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -5.9975 | -24.6775 | 25.3575 | 7929.1703 | 14.5057 | 503.9927 | [5 empty] | 97.1801 | 100.7935 | 83.1605 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0404 | 5003.8024 | 477.4214 |  |  |  |  | 97.1549 | 100.7548 | 82.6274 | [7 empty] | 0.1259 | 0.2059 | 0.2749 | 4980.0063 | 0.2234 | 477.3699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1405 | -24.6485 | 25.3637 | 7923.2001 | 14.4836 | 504.6773 | [5 empty] | 97.646 | 101.2768 | 83.5589 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0403 | 5003.7843 | 478.062 |  |  |  |  | 97.6407 | 101.3392 | 82.686 | [7 empty] | 0.1159 | 0.4274 | 0.4809 | 4962.6182 | 0.4187 | 478.1444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3019 | -24.6226 | 25.3783 | 7908.7518 | 14.4952 | 506.0902 | [5 empty] | 98.1132 | 101.7614 | 83.9583 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0401 | 5003.7662 | 478.7015 |  |  |  |  | 98.1912 | 101.9178 | 83.2419 | [7 empty] | 0.0895 | 0.3883 | 0.4369 | 4966.6653 | 0.3872 | 478.9073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3233 | -24.6647 | 25.4245 | 7905.3676 | 14.5155 | 506.9187 | [5 empty] | 98.5815 | 102.2473 | 84.3587 | [5 empty] | 0.0038 | -0.04 | 5003.7483 | 479.3399 |  |  |  |  | 98.5687 | 102.4324 | 83.8016 | [7 empty] | -0.0901 | 0.34 | 0.3914 | 4976.2294 | 0.4124 | 479.5824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2024 | -24.8088 | 25.5346 | 7915.1684 | 14.5668 | 507.3908 | [5 empty] | 99.0511 | 102.7344 | 84.7602 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0398 | 5003.7305 | 479.9773 |  |  |  |  | 99.1618 | 103.0298 | 84.4544 | [7 empty] | -0.1015 | 0.2575 | 0.3154 | 4983.2316 | 0.3472 | 480.3625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2338 | -24.8399 | 25.5726 | 7911.7088 | 14.5783 | 508.1361 | [5 empty] | 99.5219 | 103.2228 | 85.1627 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0397 | 5003.7128 | 480.6137 |  |  |  |  | 99.5695 | 103.5415 | 85.0192 | [7 empty] | -0.2393 | 0.2008 | 0.3419 | 4992.103 | 0.4075 | 481.0274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.1563 | -24.9895 | 25.6992 | 7923.8186 | 14.6318 | 508.6812 | [5 empty] | 99.9939 | 103.7125 | 85.5662 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0395 | 5003.6953 | 481.249 |  |  |  |  | 100.0812 | 104.0912 | 85.5141 | [7 empty] | -0.2702 | 0.1829 | 0.3529 | 4994.5213 | 0.4236 | 481.7385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.1591 | -25.0404 | 25.7494 | 7922.3776 | 14.6508 | 509.3898 | [5 empty] | 100.4672 | 104.2035 | 85.9709 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0394 | 5003.6779 | 481.8832 |  |  |  |  | 100.3089 | 104.526 | 86.082 | [7 empty] | -0.5536 | 0.1117 | 0.5775 | 5009.0737 | 0.6524 | 482.2985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.1491 | -25.0669 | 25.7728 | 7920.7049 | 14.6472 | 509.7771 | [5 empty] | 100.9417 | 104.6957 | 86.3765 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0392 | 5003.6606 | 482.5165 |  |  |  |  | 100.8672 | 105.1209 | 86.5862 | [7 empty] | -0.5738 | 0.1071 | 0.5958 | 5010.0465 | 0.6722 | 483.0613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.1824 | -25.1092 | 25.8221 | 7918.0655 | 14.6658 | 510.5987 | [5 empty] | 101.4174 | 105.1892 | 86.7832 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0391 | 5003.6434 | 483.1486 |  |  |  |  | 101.2634 | 105.5161 | 86.6344 | [7 empty] | -0.4963 | 0.2385 | 0.5719 | 4997.1841 | 0.669 | 483.566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.1729 | -25.1602 | 25.8694 | 7920.6125 | 14.6701 | 510.966 | [5 empty] | 101.8943 | 105.6839 | 87.191 | [5 empty] | 0.0037 | -0.039 | 5003.6264 | 483.7798 |  |  |  |  | 101.8129 | 106.1053 | 87.1795 | [7 empty] | -0.5301 | 0.2121 | 0.5899 | 5000.3307 | 0.6866 | 484.3152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.1597 | -25.1802 | 25.8858 | 7913.9283 | 14.677 | 511.6305 | [5 empty] | 102.3725 | 106.18 | 87.5998 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0388 | 5003.6094 | 484.4099 |  |  |  |  | 101.8794 | 106.3001 | 87.1999 | [7 empty] | -0.6518 | 0.2989 | 0.7374 | 4997.2539 | 0.8519 | 484.5621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.3704 | -25.2166 | 25.9723 | 7920.9288 | 14.678 | 512.4089 | [5 empty] | 102.8519 | 106.6773 | 88.0096 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0387 | 5003.5926 | 485.039 |  |  |  |  | 101.9085 | 106.311 | 87.2322 | [7 empty] | -0.6334 | 0.2846 | 0.7144 | 4997.8075 | 0.8283 | 484.5759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.3815 | -25.2777 | 26.0344 | 7920.6608 | 14.7028 | 513.1809 | [5 empty] | 103.3325 | 107.1759 | 88.4206 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0385 | 5003.5758 | 485.6671 |  |  |  |  | 103.9329 | 107.531 | 88.2489 | [7 empty] | 0.418 | 0.1423 | 0.452 | 4976.5792 | 0.4071 | 486.1128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.3822 | -25.2366 | 25.9947 | 7914.8611 | 14.6544 | 513.1311 | [5 empty] | 103.8143 | 107.6757 | 88.8325 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0384 | 5003.5593 | 486.2941 |  |  |  |  | 104.0664 | 107.9417 | 88.3096 | [7 empty] | 0.15 | 0.3163 | 0.3838 | 4971.2613 | 0.3192 | 486.6267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5335 | -25.3758 | 26.1673 | 7925.9556 | 14.7261 | 514.5483 | [5 empty] | 104.2974 | 108.1769 | 89.2455 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0383 | 5003.5428 | 486.9201 |  |  |  |  | 104.4689 | 108.4281 | 88.8585 | [7 empty] | 0.0377 | 0.2556 | 0.2958 | 4979.4942 | 0.2737 | 487.233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4023 | -25.3918 | 26.1505 | 7915.3372 | 14.729 | 514.9726 | [5 empty] | 104.7817 | 108.6793 | 89.6596 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0381 | 5003.5263 | 487.5452 |  |  |  |  | 104.9096 | 108.9518 | 88.8604 | [7 empty] | 0.0462 | 0.4693 | 0.5092 | 4962.689 | 0.4703 | 487.8831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4167 | -25.3977 | 26.1598 | 7917.4113 | 14.6978 | 514.9466 | [5 empty] | 105.2672 | 109.183 | 90.0747 | [5 empty] | 0.0036 | -0.038 | 5003.5101 | 488.1692 |  |  |  |  | 105.281 | 109.4107 | 89.4272 | [7 empty] | -0.0792 | 0.3901 | 0.436 | 4972.7157 | 0.448 | 488.4504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.4502 | -25.4638 | 26.2322 | 7919.7389 | 14.7205 | 515.6749 | [5 empty] | 105.754 | 109.6879 | 90.4908 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0378 | 5003.4939 | 488.7921 |  |  |  |  | 105.9539 | 110.0977 | 90.0377 | [7 empty] | -0.0748 | 0.3661 | 0.4115 | 4974.5101 | 0.4286 | 489.2958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.3501 | -25.5208 | 26.2633 | 7907.1043 | 14.7698 | 516.8511 | [5 empty] | 106.242 | 110.1942 | 90.9081 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0377 | 5003.4779 | 489.4141 |  |  |  |  | 106.3694 | 110.6319 | 90.6421 | [7 empty] | -0.2289 | 0.3035 | 0.4128 | 4984.0838 | 0.4785 | 489.9499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.521 | -25.5902 | 26.3725 | 7918.0333 | 14.782 | 517.5412 | [5 empty] | 106.7312 | 110.7017 | 91.3263 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0376 | 5003.4619 | 490.0351 |  |  |  |  | 106.3658 | 110.6268 | 90.6196 | [7 empty] | -0.2236 | 0.3119 | 0.4168 | 4983.2746 | 0.4733 | 489.9437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.511 | -25.6922 | 26.469 | 7924.1336 | 14.8184 | 518.2218 | [5 empty] | 107.2217 | 111.2105 | 91.7457 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0374 | 5003.446 | 490.6551 |  |  |  |  | 106.9533 | 111.2269 | 91.1208 | [7 empty] | -0.2132 | 0.3064 | 0.4065 | 4983.4184 | 0.4601 | 490.6751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.6702 | -25.7423 | 26.5572 | 7933.553 | 14.8177 | 518.7505 | [5 empty] | 107.7134 | 111.7206 | 92.166 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0373 | 5003.4303 | 491.2741 |  |  |  |  | 107.4808 | 111.9981 | 91.7955 | [7 empty] | -0.4815 | 0.3207 | 0.6028 | 4990.4901 | 0.7031 | 491.6098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.6567 | -25.8498 | 26.658 | 7939.1489 | 14.8597 | 519.512 | [5 empty] | 108.2063 | 112.2319 | 92.5875 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0372 | 5003.4147 | 491.892 |  |  |  |  | 108.0533 | 112.5854 | 92.3787 | [7 empty] | -0.492 | 0.2725 | 0.5844 | 4994.5345 | 0.6813 | 492.3177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.5768 | -25.8362 | 26.6252 | 7926.1327 | 14.8508 | 519.9875 | [5 empty] | 108.7005 | 112.7446 | 93.01 | [5 empty] | 0.0035 | -0.037 | 5003.3992 | 492.509 |  |  |  |  | 108.6498 | 113.0396 | 93.0065 | [7 empty] | -0.3504 | 0.1295 | 0.3911 | 5001.2686 | 0.4545 | 492.863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6196 | -25.9105 | 26.7078 | 7929.9094 | 14.8763 | 520.7287 | [5 empty] | 109.1959 | 113.2585 | 93.4335 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0369 | 5003.3837 | 493.125 |  |  |  |  | 109.2544 | 113.6535 | 93.4821 | [7 empty] | -0.328 | 0.1413 | 0.3763 | 4999.6881 | 0.4429 | 493.5968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.4921 | -25.9065 | 26.6728 | 7916.2412 | 14.8731 | 521.1749 | [5 empty] | 109.6925 | 113.7737 | 93.8581 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0368 | 5003.3684 | 493.7401 |  |  |  |  | 109.8617 | 114.2028 | 94.078 | [7 empty] | -0.2623 | 0.0628 | 0.2839 | 5003.7334 | 0.3346 | 494.2504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.495 | -25.9504 | 26.7162 | 7922.719 | 14.8596 | 521.2082 | [5 empty] | 110.1904 | 114.2902 | 94.2837 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0366 | 5003.3531 | 494.3541 |  |  |  |  | 109.8518 | 114.1883 | 94.0834 | [7 empty] | -0.261 | 0.0542 | 0.2796 | 5004.3526 | 0.3182 | 494.2332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.5027 | -26.0324 | 26.7978 | 7925.6903 | 14.8904 | 521.9541 | [5 empty] | 110.6895 | 114.8079 | 94.7105 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0365 | 5003.338 | 494.9671 |  |  |  |  | 110.4744 | 114.8741 | 94.7526 | [7 empty] | -0.3264 | 0.012 | 0.3334 | 5009.5356 | 0.3627 | 495.0454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.6487 | -25.9244 | 26.729 | 7909.2524 | 14.837 | 522.5297 | [5 empty] | 111.1898 | 115.327 | 95.1382 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0364 | 5003.323 | 495.5792 |  |  |  |  | 111.9772 | 115.9017 | 95.3651 | [7 empty] | 0.3284 | 0.0412 | 0.3341 | 4987.6958 | 0.3356 | 496.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.6474 | -26.0144 | 26.816 | 7914.5017 | 14.8662 | 523.1593 | [5 empty] | 111.6914 | 115.8473 | 95.567 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0362 | 5003.308 | 496.1903 |  |  |  |  | 111.9464 | 115.8647 | 95.3551 | [7 empty] | 0.3303 | 0.031 | 0.3337 | 4988.4076 | 0.3204 | 496.2107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.8437 | -25.9106 | 26.7652 | 7899.6877 | 14.8178 | 523.8745 | [5 empty] | 112.1942 | 116.3689 | 95.9969 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0361 | 5003.2932 | 496.8004 |  |  |  |  | 112.3569 | 116.6633 | 95.4464 | [7 empty] | 0.0155 | 0.3446 | 0.3809 | 4974.1036 | 0.3596 | 497.1437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.7724 | -26.2252 | 27.0516 | 7918.4867 | 14.986 | 525.7575 | [5 empty] | 112.6983 | 116.8918 | 96.4279 | [5 empty] | 0.0034 | -0.036 | 5003.2785 | 497.4096 |  |  |  |  | 112.985 | 117.3207 | 96.0284 | [7 empty] | 0.001 | 0.3261 | 0.3621 | 4975.9894 | 0.3525 | 497.9074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6452 | -26.3835 | 27.1736 | 7929.6456 | 15.0393 | 526.2075 | [5 empty] | 113.2036 | 117.416 | 96.8599 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0358 | 5003.2639 | 498.0178 |  |  |  |  | 113.2933 | 117.6059 | 96.5384 | [7 empty] | -0.0134 | 0.1956 | 0.232 | 4986.2665 | 0.2289 | 498.2376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.6806 | -26.3645 | 27.164 | 7928.2488 | 15.0013 | 526.2382 | [5 empty] | 113.7101 | 117.9414 | 97.2929 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0357 | 5003.2493 | 498.625 |  |  |  |  | 114.0537 | 118.4058 | 97.2284 | [7 empty] | -0.0318 | 0.1826 | 0.2211 | 4987.8295 | 0.2393 | 499.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.6928 | -26.4189 | 27.2198 | 7928.4608 | 15.0178 | 526.8846 | [5 empty] | 114.2179 | 118.4682 | 97.727 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0356 | 5003.2348 | 499.2313 |  |  |  |  | 114.0162 | 118.3687 | 97.2015 | [7 empty] | -0.0344 | 0.1811 | 0.22 | 4988.0164 | 0.2233 | 499.1169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7074 | -26.467 | 27.2702 | 7930.8225 | 15.0222 | 527.3093 | [5 empty] | 114.7269 | 118.9962 | 98.1622 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0355 | 5003.2205 | 499.8366 |  |  |  |  | 114.6751 | 119.0667 | 97.8442 | [7 empty] | -0.0637 | 0.1523 | 0.1993 | 4991.0762 | 0.2138 | 499.9172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.7267 | -26.5303 | 27.3364 | 7931.9559 | 15.0439 | 528.0137 | [5 empty] | 115.2371 | 119.5255 | 98.5985 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0353 | 5003.2062 | 500.4409 |  |  |  |  | 114.8207 | 119.5808 | 97.8816 | [7 empty] | -0.3971 | 0.3786 | 0.5759 | 4983.9662 | 0.6621 | 500.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7359 | -26.5804 | 27.3873 | 7934.9677 | 15.0474 | 528.3892 | [5 empty] | 115.7486 | 120.0562 | 99.0358 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0352 | 5003.192 | 501.0443 |  |  |  |  | 115.4528 | 120.232 | 98.5364 | [7 empty] | -0.4136 | 0.3237 | 0.5502 | 4988.5782 | 0.6364 | 501.2438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.7905 | -26.6142 | 27.4337 | 7932.9493 | 15.0581 | 529.1344 | [5 empty] | 116.2613 | 120.5881 | 99.4741 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0351 | 5003.1779 | 501.6468 |  |  |  |  | 116.0538 | 120.8727 | 99.1335 | [7 empty] | -0.4447 | 0.2943 | 0.5561 | 4991.7092 | 0.6444 | 501.9682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9064 | -26.6976 | 27.5435 | 7943.5607 | 15.0761 | 529.7432 | [5 empty] | 116.7753 | 121.1212 | 99.9135 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0349 | 5003.164 | 502.2483 |  |  |  |  | 116.0674 | 120.8902 | 99.1438 | [7 empty] | -0.4477 | 0.2966 | 0.5598 | 4991.6254 | 0.6479 | 501.9879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -6.9486 | -26.707 | 27.5633 | 7937.6344 | 15.078 | 530.4526 | [5 empty] | 117.2905 | 121.6557 | 100.354 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0348 | 5003.1501 | 502.8489 |  |  |  |  | 117.8736 | 121.8264 | 100.2233 | [7 empty] | 0.5376 | 0.0239 | 0.5375 | 4983.1479 | 0.5307 | 503.0401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1212 | -26.7536 | 27.6525 | 7944.9986 | 15.0823 | 531.1109 | [5 empty] | 117.807 | 122.1915 | 100.7956 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0347 | 5003.1363 | 503.4485 |  |  |  |  | 117.9851 | 122.2863 | 100.2696 | [7 empty] | 0.2182 | 0.221 | 0.3341 | 4977.8774 | 0.2598 | 503.5543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.1276 | -26.7567 | 27.6572 | 7945.8253 | 15.0539 | 531.1092 | [5 empty] | 118.3247 | 122.7285 | 101.2382 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0346 | 5003.1225 | 504.0472 |  |  |  |  | 118.7396 | 123.2653 | 100.956 | [7 empty] | 0.0233 | 0.3014 | 0.3365 | 4977.6871 | 0.3238 | 504.6431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.126 | -26.782 | 27.6814 | 7940.1061 | 15.0637 | 531.8076 | [5 empty] | 118.8436 | 123.2669 | 101.6819 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0344 | 5003.1088 | 504.6449 |  |  |  |  | 119.1785 | 123.6361 | 100.9315 | [7 empty] | 0.179 | 0.435 | 0.5013 | 4963.402 | 0.4141 | 505.0535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0058 | -26.9031 | 27.768 | 7946.2895 | 15.102 | 532.2228 | [5 empty] | 119.3638 | 123.8065 | 102.1266 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0343 | 5003.0953 | 505.2417 |  |  |  |  | 119.7399 | 124.2617 | 101.5201 | [7 empty] | 0.1171 | 0.4077 | 0.4564 | 4967.2677 | 0.395 | 505.7433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.0465 | -26.9228 | 27.7975 | 7941.1528 | 15.1098 | 532.9822 | [5 empty] | 119.8852 | 124.3475 | 102.5724 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0342 | 5003.0819 | 505.8376 |  |  |  |  | 119.8118 | 124.3459 | 101.5932 | [7 empty] | 0.1058 | 0.4072 | 0.4532 | 4967.6341 | 0.387 | 505.8358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9214 | -27.053 | 27.8922 | 7938.1943 | 15.1839 | 534.1535 | [5 empty] | 120.4079 | 124.8897 | 103.0193 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0341 | 5003.0685 | 506.4325 |  |  |  |  | 120.3897 | 124.8117 | 102.2379 | [7 empty] | 0.2031 | 0.2728 | 0.3662 | 4974.7243 | 0.2849 | 506.3471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -6.958 | -27.1615 | 28.0065 | 7951.1159 | 15.2064 | 534.5396 | [5 empty] | 120.9319 | 125.4332 | 103.4672 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0339 | 5003.0551 | 507.0265 |  |  |  |  | 120.8947 | 125.4142 | 102.9757 | [7 empty] | 0.0712 | 0.1773 | 0.222 | 4985.561 | 0.1843 | 507.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -6.9651 | -27.162 | 28.0089 | 7952.2071 | 15.176 | 534.4929 | [5 empty] | 121.457 | 125.978 | 103.9162 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0338 | 5003.042 | 507.6196 |  |  |  |  | 121.541 | 126.1509 | 103.5229 | [7 empty] | 0.01 | 0.2123 | 0.2462 | 4984.8052 | 0.2306 | 507.8074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -6.9831 | -27.1654 | 28.0167 | 7943.6361 | 15.179 | 535.2355 | [5 empty] | 121.9834 | 126.5241 | 104.3663 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0337 | 5003.0288 | 508.2118 |  |  |  |  | 121.6855 | 126.6504 | 103.548 | [7 empty] | -0.2982 | 0.4295 | 0.5527 | 4977.8332 | 0.617 | 508.3484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0364 | -27.2875 | 28.1484 | 7950.3937 | 15.2333 | 536.2899 | [5 empty] | 122.5111 | 127.0715 | 104.8174 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0336 | 5003.0158 | 508.8031 |  |  |  |  | 122.1043 | 127.192 | 104.1907 | [7 empty] | -0.4503 | 0.3581 | 0.5992 | 4987.4219 | 0.6878 | 508.9329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.1584 | -27.336 | 28.2262 | 7955.5941 | 15.2402 | 536.9152 | [5 empty] | 123.04 | 127.6202 | 105.2696 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0335 | 5003.0028 | 509.3934 |  |  |  |  | 122.6432 | 127.7629 | 104.8353 | [7 empty] | -0.4943 | 0.2832 | 0.5897 | 4994.1475 | 0.6758 | 509.5466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.1758 | -27.3605 | 28.2544 | 7951.0979 | 15.2477 | 537.5858 | [5 empty] | 123.5702 | 128.1702 | 105.7229 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0333 | 5002.9899 | 509.9829 |  |  |  |  | 123.322 | 128.2825 | 105.4729 | [7 empty] | -0.3326 | 0.1663 | 0.3906 | 4998.0456 | 0.4489 | 510.103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3118 | -27.4033 | 28.3307 | 7956.5138 | 15.251 | 538.1834 | [5 empty] | 124.1016 | 128.7214 | 106.1772 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0332 | 5002.9771 | 510.5714 |  |  |  |  | 123.929 | 128.9279 | 106.07 | [7 empty] | -0.3606 | 0.1399 | 0.4029 | 5000.7679 | 0.4597 | 510.7912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.3473 | -27.4392 | 28.3747 | 7953.9844 | 15.2633 | 538.902 | [5 empty] | 124.6343 | 129.274 | 106.6326 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0331 | 5002.9643 | 511.159 |  |  |  |  | 124.5927 | 129.4538 | 106.7938 | [7 empty] | -0.2384 | -0.0079 | 0.2429 | 5008.0222 | 0.2602 | 511.3497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3393 | -27.4427 | 28.3761 | 7954.9794 | 15.2345 | 538.8357 | [5 empty] | 125.1682 | 129.8279 | 107.0891 | [5 empty] | 0.0031 | -0.033 | 5002.9517 | 511.7457 |  |  |  |  | 125.2432 | 130.1351 | 107.458 | [7 empty] | -0.2636 | -0.0509 | 0.2674 | 5011.852 | 0.2735 | 512.0702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3331 | -27.4714 | 28.4024 | 7951.1454 | 15.241 | 539.4111 | [5 empty] | 125.7033 | 130.3831 | 107.5466 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0329 | 5002.9391 | 512.3315 |  |  |  |  | 126.6698 | 131.135 | 107.7814 | [7 empty] | 0.3408 | 0.0973 | 0.3618 | 4983.9833 | 0.3455 | 513.1214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3368 | -27.509 | 28.4397 | 7948.3311 | 15.2524 | 540.0466 | [5 empty] | 126.2398 | 130.9395 | 108.0052 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0327 | 5002.9266 | 512.9164 |  |  |  |  | 126.7248 | 131.2145 | 107.8457 | [7 empty] | 0.3169 | 0.1009 | 0.3411 | 4984.4035 | 0.3017 | 513.2046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.3598 | -27.5672 | 28.502 | 7950.6424 | 15.2663 | 540.6001 | [5 empty] | 126.7774 | 131.4973 | 108.4649 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0326 | 5002.9142 | 513.5004 |  |  |  |  | 127.0824 | 131.7686 | 107.8668 | [7 empty] | 0.2011 | 0.3115 | 0.397 | 4972.6075 | 0.3126 | 513.7837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.3779 | -27.6223 | 28.56 | 7951.0256 | 15.2832 | 541.2436 | [5 empty] | 127.3163 | 132.0563 | 108.9257 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0325 | 5002.9019 | 514.0835 |  |  |  |  | 127.7278 | 132.4303 | 108.5033 | [7 empty] | 0.1922 | 0.2708 | 0.3574 | 4975.8246 | 0.284 | 514.4723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4243 | -27.752 | 28.6974 | 7956.6942 | 15.3454 | 542.4141 | [5 empty] | 127.8565 | 132.6167 | 109.3875 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0324 | 5002.8896 | 514.6658 |  |  |  |  | 128.1495 | 133.0458 | 108.8311 | [7 empty] | 0.0361 | 0.3706 | 0.4043 | 4973.1448 | 0.3713 | 515.11 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.4487 | -27.8022 | 28.7524 | 7957.3328 | 15.3582 | 543.0064 | [5 empty] | 128.3979 | 133.1784 | 109.8504 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0323 | 5002.8774 | 515.2471 |  |  |  |  | 128.7942 | 133.5228 | 109.5143 | [7 empty] | 0.1858 | 0.221 | 0.3122 | 4979.6412 | 0.2472 | 515.6025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.4694 | -27.8592 | 28.8129 | 7959.2307 | 15.372 | 543.5644 | [5 empty] | 128.9406 | 133.7413 | 110.3143 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0321 | 5002.8653 | 515.8275 |  |  |  |  | 128.8896 | 133.9618 | 109.5293 | [7 empty] | -0.1102 | 0.4133 | 0.4597 | 4974.2734 | 0.4707 | 516.0543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.4969 | -27.9088 | 28.868 | 7960.249 | 15.3834 | 544.1316 | [5 empty] | 129.4845 | 134.3056 | 110.7794 | [5 empty] | 0.0031 | -0.032 | 5002.8532 | 516.4071 |  |  |  |  | 129.5798 | 134.4618 | 110.2655 | [7 empty] | 0.0587 | 0.2465 | 0.284 | 4981.4416 | 0.2456 | 516.5671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5252 | -27.9628 | 28.9276 | 7961.8 | 15.3967 | 544.7094 | [5 empty] | 130.0297 | 134.8712 | 111.2455 | [5 empty] | 0.003 | -0.0319 | 5002.8413 | 516.9858 |  |  |  |  | 130.1982 | 135.1545 | 110.9651 | [7 empty] | -0.0182 | 0.1986 | 0.2315 | 4987.0282 | 0.229 | 517.2748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5141 | -27.9784 | 28.94 | 7963.6183 | 15.3754 | 544.7007 | [5 empty] | 130.5762 | 135.438 | 111.7127 | [5 empty] | 0.003 | -0.0318 | 5002.8293 | 517.5636 |  |  |  |  | 130.9293 | 135.8514 | 111.6186 | [7 empty] | 0.0319 | 0.1566 | 0.1906 | 4988.6361 | 0.1804 | 517.9835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.532 | -28.0306 | 28.9951 | 7963.9849 | 15.3899 | 545.3063 | [5 empty] | 131.1238 | 136.0062 | 112.1809 | [5 empty] | 0.003 | -0.0317 | 5002.8176 | 518.1405 |  |  |  |  | 131.5557 | 136.5129 | 112.2566 | [7 empty] | 0.003 | 0.119 | 0.1507 | 4992.125 | 0.1635 | 518.6532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.5788 | -28.146 | 29.1188 | 7966.7456 | 15.449 | 546.5246 | [5 empty] | 131.6728 | 136.5757 | 112.6502 | [5 empty] | 0.003 | -0.0316 | 5002.8058 | 518.7165 |  |  |  |  | 131.6186 | 136.5771 | 112.3105 | [7 empty] | 0.0039 | 0.1184 | 0.15 | 4992.1412 | 0.1396 | 518.718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.5978 | -28.2016 | 29.1775 | 7968.6914 | 15.4613 | 547.0507 | [5 empty] | 132.223 | 137.1464 | 113.1206 | [5 empty] | 0.003 | -0.0315 | 5002.7941 | 519.2917 |  |  |  |  | 133.3159 | 137.7501 | 113.6984 | [7 empty] | 0.5378 | -0.1353 | 0.5448 | 4995.2854 | 0.5919 | 519.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6273 | -28.2574 | 29.2393 | 7970.5487 | 15.4751 | 547.6256 | [5 empty] | 132.7745 | 137.7185 | 113.5921 | [5 empty] | 0.003 | -0.0313 | 5002.7825 | 519.866 |  |  |  |  | 133.2912 | 137.7263 | 113.649 | [7 empty] | 0.5412 | -0.1227 | 0.5459 | 4994.3005 | 0.5814 | 519.8738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.6535 | -28.3131 | 29.3 | 7972.0657 | 15.4895 | 548.2101 | [5 empty] | 133.3272 | 138.2919 | 114.0647 | [5 empty] | 0.003 | -0.0312 | 5002.771 | 520.4394 |  |  |  |  | 133.753 | 138.5793 | 113.7557 | [7 empty] | 0.2592 | 0.1743 | 0.3285 | 4981.2203 | 0.2637 | 520.7261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.6892 | -28.232 | 29.2312 | 7954.1403 | 15.4592 | 548.8162 | [5 empty] | 133.8812 | 138.8666 | 114.5383 | [5 empty] | 0.003 | -0.0311 | 5002.7595 | 521.012 |  |  |  |  | 134.4186 | 139.3107 | 114.3298 | [7 empty] | 0.2214 | 0.1911 | 0.3116 | 4981.1312 | 0.2509 | 521.453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7224 | -28.2811 | 29.2874 | 7955.4404 | 15.47 | 549.3729 | [5 empty] | 134.4364 | 139.4426 | 115.013 | [5 empty] | 0.003 | -0.031 | 5002.7481 | 521.5837 |  |  |  |  | 134.6978 | 139.6377 | 114.3667 | [7 empty] | 0.2238 | 0.2918 | 0.3911 | 4974.0494 | 0.3015 | 521.7769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7313 | -28.1923 | 29.2042 | 7935.0161 | 15.4394 | 549.9944 | [5 empty] | 134.9929 | 140.0199 | 115.4888 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0309 | 5002.7367 | 522.1545 |  |  |  |  | 135.3796 | 140.3739 | 115.149 | [7 empty] | 0.1625 | 0.2226 | 0.2995 | 4980.6144 | 0.2375 | 522.5036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.7507 | -28.2447 | 29.26 | 7936.0193 | 15.4524 | 550.5576 | [5 empty] | 135.5506 | 140.5985 | 115.9656 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0308 | 5002.7255 | 522.7245 |  |  |  |  | 135.5011 | 140.6711 | 115.2384 | [7 empty] | 0.0143 | 0.3088 | 0.3398 | 4978.6846 | 0.3111 | 522.7959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.7753 | -28.2983 | 29.3182 | 7937.0007 | 15.467 | 551.1532 | [5 empty] | 136.1096 | 141.1784 | 116.4435 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0307 | 5002.7143 | 523.2937 |  |  |  |  | 136.1534 | 141.3758 | 115.8923 | [7 empty] | -0.0271 | 0.2817 | 0.3138 | 4981.7487 | 0.3039 | 523.4869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.7956 | -28.3401 | 29.364 | 7936.7543 | 15.4758 | 551.6987 | [5 empty] | 136.6699 | 141.7596 | 116.9225 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0306 | 5002.7031 | 523.8619 |  |  |  |  | 136.2088 | 141.5997 | 115.904 | [7 empty] | -0.1667 | 0.3741 | 0.4388 | 4979.1559 | 0.4669 | 523.7058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8252 | -28.401 | 29.4308 | 7938.3354 | 15.4947 | 552.346 | [5 empty] | 137.2315 | 142.3421 | 117.4026 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0304 | 5002.6921 | 524.4294 |  |  |  |  | 136.9011 | 142.3771 | 116.5902 | [7 empty] | -0.2345 | 0.3622 | 0.4588 | 4981.8773 | 0.5041 | 524.4634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.8485 | -28.4467 | 29.4811 | 7939.0124 | 15.504 | 552.8732 | [5 empty] | 137.7942 | 142.926 | 117.8838 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0303 | 5002.6811 | 524.9959 |  |  |  |  | 137.5898 | 143.1762 | 117.3271 | [7 empty] | -0.3332 | 0.3403 | 0.5003 | 4986.1237 | 0.5659 | 525.2382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.7611 | -28.5976 | 29.6036 | 7950.1886 | 15.55 | 553.3072 | [5 empty] | 138.3583 | 143.5111 | 118.366 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0302 | 5002.6702 | 525.5617 |  |  |  |  | 138.1904 | 143.8253 | 118.0188 | [7 empty] | -0.3859 | 0.2792 | 0.4969 | 4991.8021 | 0.5673 | 525.8646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.7592 | -28.5921 | 29.5979 | 7949.3774 | 15.5225 | 553.3028 | [5 empty] | 138.9236 | 144.0975 | 118.8493 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0301 | 5002.6593 | 526.1266 |  |  |  |  | 138.1505 | 143.7908 | 117.9563 | [7 empty] | -0.3871 | 0.294 | 0.507 | 4990.8102 | 0.5783 | 525.8314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.7851 | -28.6324 | 29.6437 | 7948.9262 | 15.5314 | 553.8657 | [5 empty] | 139.4902 | 144.6853 | 119.3337 | [5 empty] | 0.0029 | -0.03 | 5002.6485 | 526.6906 |  |  |  |  | 140.0384 | 145.041 | 119.2869 | [7 empty] | 0.2759 | 0.0795 | 0.2942 | 4987.6699 | 0.2629 | 527.0309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7239 | -28.8209 | 29.8098 | 7959.6146 | 15.61 | 554.8335 | [5 empty] | 140.058 | 145.2744 | 119.8192 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0299 | 5002.6377 | 527.2538 |  |  |  |  | 140.2117 | 145.6467 | 119.3467 | [7 empty] | -0.0767 | 0.3115 | 0.3505 | 4981.2789 | 0.358 | 527.6087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.7435 | -28.8702 | 29.8626 | 7958.8089 | 15.626 | 555.4917 | [5 empty] | 140.6271 | 145.8648 | 120.3058 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0298 | 5002.627 | 527.8162 |  |  |  |  | 140.9235 | 146.5957 | 120.0895 | [7 empty] | -0.2804 | 0.3533 | 0.4764 | 4983.9519 | 0.5419 | 528.5096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7379 | -28.865 | 29.8562 | 7958.5962 | 15.597 | 555.4314 | [5 empty] | 141.1975 | 146.4564 | 120.7934 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0297 | 5002.6164 | 528.3777 |  |  |  |  | 140.8966 | 146.5767 | 120.0411 | [7 empty] | -0.2836 | 0.3676 | 0.4898 | 4983.0591 | 0.5443 | 528.4915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.7748 | -28.9153 | 29.9145 | 7959.4939 | 15.6103 | 556.0365 | [5 empty] | 141.7691 | 147.0495 | 121.2821 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0296 | 5002.6059 | 528.9384 |  |  |  |  | 142.1714 | 147.3105 | 120.6994 | [7 empty] | 0.2955 | 0.2695 | 0.4184 | 4974.2481 | 0.323 | 529.1846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8038 | -29.0077 | 30.0113 | 7959.1658 | 15.658 | 557.1491 | [5 empty] | 142.342 | 147.6438 | 121.7719 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0295 | 5002.5954 | 529.4983 |  |  |  |  | 142.3937 | 147.8978 | 121.1116 | [7 empty] | -0.0481 | 0.3433 | 0.3763 | 4978.4671 | 0.3681 | 529.737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -7.9499 | -29.0818 | 30.1213 | 7970.0066 | 15.6694 | 557.6618 | [5 empty] | 142.9162 | 148.2394 | 122.2628 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0294 | 5002.5849 | 530.0573 |  |  |  |  | 142.8457 | 148.2998 | 121.1501 | [7 empty] | 0.0685 | 0.4511 | 0.4849 | 4968.0545 | 0.4222 | 530.1139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -7.9824 | -29.1312 | 30.1776 | 7970.3182 | 15.6834 | 558.2804 | [5 empty] | 143.4916 | 148.8363 | 122.7548 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0292 | 5002.5746 | 530.6155 |  |  |  |  | 143.5212 | 149.0585 | 121.8676 | [7 empty] | -0.0048 | 0.4205 | 0.4498 | 4972.1506 | 0.4183 | 530.8228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -7.9763 | -29.1337 | 30.1785 | 7970.0232 | 15.6607 | 558.3064 | [5 empty] | 144.0683 | 149.4346 | 123.2478 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0291 | 5002.5643 | 531.1729 |  |  |  |  | 144.0637 | 149.5621 | 122.2279 | [7 empty] | 0.063 | 0.434 | 0.467 | 4969.4745 | 0.4079 | 531.2915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1148 | -29.2014 | 30.2807 | 7979.2665 | 15.6717 | 558.839 | [5 empty] | 144.6463 | 150.0342 | 123.742 | [5 empty] | 0.0028 | -0.029 | 5002.554 | 531.7295 |  |  |  |  | 144.7399 | 150.288 | 123.0079 | [7 empty] | 0.008 | 0.3639 | 0.393 | 4975.7337 | 0.3619 | 531.9645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.1342 | -29.2586 | 30.3411 | 7981.4299 | 15.6847 | 559.3492 | [5 empty] | 145.2255 | 150.635 | 124.2372 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0289 | 5002.5438 | 532.2852 |  |  |  |  | 145.4325 | 151.0402 | 123.7628 | [7 empty] | -0.0481 | 0.3139 | 0.3466 | 4980.6503 | 0.3435 | 532.6588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.1478 | -29.1622 | 30.252 | 7961.0661 | 15.6511 | 559.9253 | [5 empty] | 145.806 | 151.2372 | 124.7335 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0288 | 5002.5337 | 532.8402 |  |  |  |  | 146.0394 | 151.7272 | 124.4238 | [7 empty] | -0.1202 | 0.2831 | 0.3353 | 4984.6824 | 0.36 | 533.2902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.1751 | -29.2179 | 30.3132 | 7962.672 | 15.6655 | 560.492 | [5 empty] | 146.3878 | 151.8407 | 125.2309 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0287 | 5002.5236 | 533.3943 |  |  |  |  | 146.6708 | 152.398 | 125.1298 | [7 empty] | -0.1611 | 0.2243 | 0.3014 | 4989.7607 | 0.3422 | 533.9041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.1939 | -29.1404 | 30.2437 | 7944.8389 | 15.6393 | 561.1056 | [5 empty] | 146.9708 | 152.4456 | 125.7293 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0286 | 5002.5136 | 533.9476 |  |  |  |  | 146.7444 | 152.4622 | 125.2394 | [7 empty] | -0.1587 | 0.2005 | 0.2803 | 4991.3076 | 0.3112 | 533.9627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.2513 | -29.2517 | 30.3665 | 7948.4242 | 15.6919 | 562.2176 | [5 empty] | 147.5551 | 153.0517 | 126.2289 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0285 | 5002.5037 | 534.5001 |  |  |  |  | 147.4286 | 153.2191 | 125.913 | [7 empty] | -0.2125 | 0.1864 | 0.3041 | 4993.701 | 0.3449 | 534.6523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.2755 | -29.3062 | 30.4256 | 7949.9453 | 15.7054 | 562.764 | [5 empty] | 148.1407 | 153.6592 | 126.7295 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0284 | 5002.4937 | 535.0518 |  |  |  |  | 147.4514 | 153.561 | 125.8196 | [7 empty] | -0.4598 | 0.3728 | 0.6123 | 4987.7055 | 0.6898 | 534.9628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.299 | -29.3639 | 30.4876 | 7951.081 | 15.7223 | 563.3695 | [5 empty] | 148.7275 | 154.2679 | 127.2312 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0283 | 5002.4839 | 535.6026 |  |  |  |  | 149.4846 | 154.8482 | 127.3699 | [7 empty] | 0.258 | 0.0781 | 0.2766 | 4988.5945 | 0.2533 | 536.1259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3342 | -29.4022 | 30.5342 | 7951.2042 | 15.7292 | 563.893 | [5 empty] | 149.3156 | 154.878 | 127.734 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0282 | 5002.4741 | 536.1527 |  |  |  |  | 149.6964 | 155.3837 | 127.4869 | [7 empty] | 0.006 | 0.2431 | 0.2713 | 4984.2012 | 0.2588 | 536.6071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.3524 | -29.4676 | 30.6021 | 7953.1646 | 15.7487 | 564.4943 | [5 empty] | 149.905 | 155.4895 | 128.2379 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0281 | 5002.4644 | 536.702 |  |  |  |  | 149.7494 | 155.7434 | 127.4502 | [7 empty] | -0.2334 | 0.41 | 0.4976 | 4979.3667 | 0.5373 | 536.9296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.3817 | -29.5148 | 30.6557 | 7953.138 | 15.762 | 565.0987 | [5 empty] | 150.4956 | 156.1022 | 128.7429 | [5 empty] | 0.0027 | -0.028 | 5002.4547 | 537.2505 |  |  |  |  | 150.3636 | 156.3823 | 128.136 | [7 empty] | -0.2608 | 0.3476 | 0.4588 | 4984.2725 | 0.5074 | 537.5005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4323 | -29.626 | 30.7765 | 7956.1879 | 15.8152 | 566.212 | [5 empty] | 151.0876 | 156.7162 | 129.249 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0279 | 5002.4451 | 537.7982 |  |  |  |  | 151.8854 | 157.4641 | 128.9485 | [7 empty] | 0.2305 | 0.3153 | 0.4119 | 4973.6427 | 0.3301 | 538.4625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.3462 | -29.6445 | 30.7709 | 7949.7862 | 15.8152 | 566.5777 | [5 empty] | 151.6808 | 157.3316 | 129.7561 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0278 | 5002.4355 | 538.345 |  |  |  |  | 151.8538 | 157.4157 | 128.9376 | [7 empty] | 0.2408 | 0.3022 | 0.4069 | 4974.236 | 0.3082 | 538.4196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3181 | -29.6432 | 30.7622 | 7948.2814 | 15.7918 | 566.5766 | [5 empty] | 152.2752 | 157.9483 | 130.2644 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0277 | 5002.426 | 538.8911 |  |  |  |  | 152.5496 | 158.1322 | 129.6736 | [7 empty] | 0.2213 | 0.2449 | 0.3494 | 4978.5916 | 0.2656 | 539.0536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.3643 | -29.6985 | 30.828 | 7950.6509 | 15.8054 | 567.1409 | [5 empty] | 152.871 | 158.5663 | 130.7737 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0276 | 5002.4165 | 539.4364 |  |  |  |  | 153.2043 | 158.8044 | 130.3822 | [7 empty] | 0.202 | 0.1842 | 0.2909 | 4983.146 | 0.2238 | 539.6459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.2692 | -29.7082 | 30.8118 | 7942.9555 | 15.8027 | 567.4835 | [5 empty] | 153.468 | 159.1856 | 131.2841 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0275 | 5002.4071 | 539.9809 |  |  |  |  | 153.843 | 159.455 | 131.0857 | [7 empty] | 0.1855 | 0.1184 | 0.234 | 4987.9601 | 0.1868 | 540.2171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.2883 | -29.7542 | 30.8614 | 7942.6798 | 15.8149 | 568.0548 | [5 empty] | 154.0663 | 159.8063 | 131.7956 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0274 | 5002.3977 | 540.5247 |  |  |  |  | 154.5226 | 160.1431 | 131.8629 | [7 empty] | 0.1667 | 0.0361 | 0.176 | 4993.9191 | 0.1606 | 540.8189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.319 | -29.7864 | 30.9007 | 7941.3135 | 15.8215 | 568.6086 | [5 empty] | 154.6658 | 160.4283 | 132.3082 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0273 | 5002.3884 | 541.0676 |  |  |  |  | 154.9316 | 160.7464 | 132.2531 | [7 empty] | 0.0141 | 0.0985 | 0.1263 | 4993.7636 | 0.1202 | 541.3445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.3439 | -29.8516 | 30.9703 | 7943.4606 | 15.841 | 569.2133 | [5 empty] | 155.2667 | 161.0516 | 132.8219 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0272 | 5002.3792 | 541.6098 |  |  |  |  | 155.5877 | 161.405 | 132.9982 | [7 empty] | 0.002 | 0.0189 | 0.0461 | 4999.3446 | 0.0649 | 541.9163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.374 | -29.9096 | 31.0343 | 7945.7859 | 15.855 | 569.7458 | [5 empty] | 155.8688 | 161.6762 | 133.3367 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0271 | 5002.37 | 542.1511 |  |  |  |  | 156.0078 | 161.9905 | 133.4168 | [7 empty] | -0.129 | 0.0614 | 0.1586 | 4999.9407 | 0.1848 | 542.4228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.3941 | -29.9517 | 31.0804 | 7945.1978 | 15.8655 | 570.3024 | [5 empty] | 156.4722 | 162.3021 | 133.8526 | [5 empty] | 0.0026 | -0.027 | 5002.3609 | 542.6917 |  |  |  |  | 156.6976 | 162.7356 | 134.1375 | [7 empty] | -0.1737 | 0.0246 | 0.1837 | 5003.5214 | 0.2088 | 543.065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.5356 | -30.0229 | 31.1875 | 7954.1812 | 15.8797 | 570.8656 | [5 empty] | 157.0768 | 162.9294 | 134.3695 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0269 | 5002.3518 | 543.2315 |  |  |  |  | 156.6694 | 162.6946 | 134.1015 | [7 empty] | -0.1623 | 0.024 | 0.1725 | 5003.2647 | 0.1914 | 543.0297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.5619 | -30.0617 | 31.2321 | 7954.3817 | 15.886 | 571.3467 | [5 empty] | 157.6828 | 163.558 | 134.8876 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0268 | 5002.3427 | 543.7706 |  |  |  |  | 158.5288 | 163.8772 | 134.9349 | [7 empty] | 0.561 | -0.0131 | 0.5586 | 4987.0543 | 0.5537 | 544.0436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.7071 | -30.1288 | 31.3368 | 7963.1007 | 15.8988 | 571.8992 | [5 empty] | 158.29 | 164.1879 | 135.4067 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0267 | 5002.3337 | 544.3089 |  |  |  |  | 158.6965 | 164.3579 | 134.9552 | [7 empty] | 0.3335 | 0.165 | 0.3825 | 4981.2769 | 0.3127 | 544.4538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.7381 | -30.172 | 31.387 | 7962.4387 | 15.9113 | 572.5072 | [5 empty] | 158.8985 | 164.8192 | 135.927 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0266 | 5002.3248 | 544.8464 |  |  |  |  | 159.3504 | 165.0373 | 135.7238 | [7 empty] | 0.2981 | 0.0867 | 0.3165 | 4987.3266 | 0.2766 | 545.0317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.7485 | -30.2178 | 31.434 | 7963.0692 | 15.9198 | 572.9679 | [5 empty] | 159.5083 | 165.4517 | 136.4483 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0265 | 5002.3159 | 545.3831 |  |  |  |  | 159.9248 | 165.7336 | 135.8125 | [7 empty] | 0.2817 | 0.2799 | 0.4144 | 4975.2103 | 0.3152 | 545.6216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.7497 | -30.2266 | 31.4429 | 7963.4702 | 15.902 | 573.0316 | [5 empty] | 160.1193 | 166.0856 | 136.9707 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0264 | 5002.3071 | 545.9191 |  |  |  |  | 160.664 | 166.5192 | 136.5907 | [7 empty] | 0.2425 | 0.2327 | 0.3532 | 4979.3153 | 0.2732 | 546.2846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.7752 | -30.2594 | 31.4815 | 7961.8098 | 15.9096 | 573.5888 | [5 empty] | 160.7316 | 166.7208 | 137.4942 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0263 | 5002.2983 | 546.4543 |  |  |  |  | 161.3214 | 167.1926 | 137.351 | [7 empty] | 0.2171 | 0.1548 | 0.2808 | 4985.0464 | 0.2259 | 546.8506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8084 | -30.2995 | 31.5294 | 7961.6467 | 15.9188 | 574.1342 | [5 empty] | 161.3452 | 167.3574 | 138.0188 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0262 | 5002.2896 | 546.9887 |  |  |  |  | 161.8564 | 167.8384 | 137.4229 | [7 empty] | 0.2059 | 0.3362 | 0.4155 | 4973.6355 | 0.3232 | 547.3913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.8555 | -30.399 | 31.6382 | 7963.2984 | 15.9657 | 575.1966 | [5 empty] | 161.9601 | 167.9953 | 138.5445 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0261 | 5002.2808 | 547.5224 |  |  |  |  | 162.5654 | 168.5723 | 138.116 | [7 empty] | 0.1927 | 0.3025 | 0.3797 | 4976.1879 | 0.2987 | 548.0036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.8872 | -30.4443 | 31.6907 | 7963.4576 | 15.9774 | 575.763 | [5 empty] | 162.5763 | 168.6345 | 139.0713 | [5 empty] | 0.0025 | -0.026 | 5002.2722 | 548.0553 |  |  |  |  | 162.7728 | 169.1246 | 138.302 | [7 empty] | -0.0758 | 0.4416 | 0.4741 | 4974.0705 | 0.4644 | 548.4627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9144 | -30.4852 | 31.7377 | 7962.9758 | 15.9875 | 576.3169 | [5 empty] | 163.1938 | 169.275 | 139.5992 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0259 | 5002.2636 | 548.5875 |  |  |  |  | 163.0122 | 169.6092 | 139.0259 | [7 empty] | -0.3442 | 0.349 | 0.5107 | 4986.8423 | 0.5695 | 548.8644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9274 | -30.5321 | 31.7865 | 7962.0517 | 16.0017 | 576.9142 | [5 empty] | 163.8125 | 169.9169 | 140.1282 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0258 | 5002.255 | 549.1189 |  |  |  |  | 163.6443 | 170.1078 | 139.7772 | [7 empty] | -0.253 | 0.2045 | 0.344 | 4993.8561 | 0.387 | 549.2767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.8553 | -30.6691 | 31.8979 | 7971.201 | 16.0409 | 577.3429 | [5 empty] | 164.4325 | 170.5601 | 140.6583 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0257 | 5002.2466 | 549.6496 |  |  |  |  | 164.3024 | 170.8127 | 140.4822 | [7 empty] | -0.2921 | 0.1611 | 0.3488 | 4997.6554 | 0.3924 | 549.8575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.8698 | -30.7239 | 31.9547 | 7973.0051 | 16.0526 | 577.8131 | [5 empty] | 165.0538 | 171.2046 | 141.1895 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0256 | 5002.238 | 550.1795 |  |  |  |  | 164.3618 | 171.0377 | 140.5031 | [7 empty] | -0.4158 | 0.2407 | 0.4958 | 4995.6612 | 0.5542 | 550.0425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.7883 | -30.8746 | 32.0771 | 7983.8425 | 16.0957 | 578.216 | [5 empty] | 165.6764 | 171.8504 | 141.7217 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0255 | 5002.2297 | 550.7087 |  |  |  |  | 166.4531 | 172.3754 | 141.9787 | [7 empty] | 0.2857 | 0.0058 | 0.2849 | 4993.0712 | 0.2819 | 551.1374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.8161 | -30.9356 | 32.1436 | 7986.4462 | 16.1106 | 578.7342 | [5 empty] | 166.3002 | 172.4976 | 142.2551 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0254 | 5002.2213 | 551.2371 |  |  |  |  | 167.0361 | 173.0806 | 142.0117 | [7 empty] | 0.2794 | 0.2173 | 0.3683 | 4979.7165 | 0.2919 | 551.7115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.8376 | -30.8597 | 32.0765 | 7969.9985 | 16.0856 | 579.3072 | [5 empty] | 166.9254 | 173.1461 | 142.7896 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0253 | 5002.2129 | 551.7648 |  |  |  |  | 167.7484 | 173.833 | 142.7931 | [7 empty] | 0.2414 | 0.1597 | 0.3022 | 4984.3774 | 0.2511 | 552.3217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.8676 | -30.9165 | 32.1395 | 7972.2519 | 16.0988 | 579.8167 | [5 empty] | 167.5518 | 173.796 | 143.3251 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0252 | 5002.2047 | 552.2917 |  |  |  |  | 167.7151 | 173.7946 | 142.7737 | [7 empty] | 0.2429 | 0.1549 | 0.3005 | 4984.6472 | 0.2348 | 552.2906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.8803 | -30.8332 | 32.063 | 7955.0211 | 16.0707 | 580.3534 | [5 empty] | 168.1795 | 174.4471 | 143.8618 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0251 | 5002.1964 | 552.8179 |  |  |  |  | 168.2746 | 174.4925 | 142.8001 | [7 empty] | 0.2215 | 0.3674 | 0.4495 | 4971.7026 | 0.3415 | 552.8545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9175 | -30.8842 | 32.1224 | 7956.495 | 16.0829 | 580.8899 | [5 empty] | 168.8085 | 175.0996 | 144.3996 | [5 empty] | 0.0024 | -0.025 | 5002.1883 | 553.3433 |  |  |  |  | 168.9814 | 175.2151 | 143.5271 | [7 empty] | 0.2101 | 0.3177 | 0.4008 | 4975.1825 | 0.3031 | 553.4361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.0411 | -30.9633 | 32.233 | 7966.0881 | 16.0989 | 581.3899 | [5 empty] | 169.4388 | 175.7535 | 144.9384 | [5 empty] | 0.0024 | -0.025 | 5002.1802 | 553.868 |  |  |  |  | 169.4615 | 175.8688 | 144.0367 | [7 empty] | 0.0739 | 0.3456 | 0.3774 | 4976.8473 | 0.3173 | 553.9604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.0814 | -31.0111 | 32.2903 | 7967.0226 | 16.1109 | 581.9446 | [5 empty] | 170.0703 | 176.4087 | 145.4784 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0249 | 5002.172 | 554.392 |  |  |  |  | 170.1538 | 176.5867 | 144.7816 | [7 empty] | 0.0503 | 0.2896 | 0.3181 | 4981.0182 | 0.2725 | 554.5341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.2101 | -31.0845 | 32.3972 | 7976.3318 | 16.1244 | 582.4243 | [5 empty] | 170.7032 | 177.0652 | 146.0194 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0248 | 5002.164 | 554.9153 |  |  |  |  | 170.614 | 177.2469 | 145.2337 | [7 empty] | -0.0995 | 0.3432 | 0.3818 | 4981.3831 | 0.3838 | 555.0598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.2545 | -31.1396 | 32.4628 | 7978.4638 | 16.1383 | 582.9727 | [5 empty] | 171.3373 | 177.723 | 146.5616 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0247 | 5002.156 | 555.4378 |  |  |  |  | 171.3192 | 177.9784 | 145.9998 | [7 empty] | -0.1243 | 0.2839 | 0.3335 | 4985.7754 | 0.3487 | 555.6402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.2395 | -31.1418 | 32.4607 | 7978.3447 | 16.117 | 582.9504 | [5 empty] | 171.9727 | 178.3822 | 147.1049 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0246 | 5002.148 | 555.9596 |  |  |  |  | 172.0148 | 178.7015 | 146.7606 | [7 empty] | -0.1506 | 0.2244 | 0.2922 | 4990.2033 | 0.3186 | 556.2117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.2724 | -31.1862 | 32.5127 | 7978.7612 | 16.1275 | 583.4816 | [5 empty] | 172.6095 | 179.0427 | 147.6492 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0245 | 5002.1401 | 556.4806 |  |  |  |  | 172.656 | 179.3844 | 147.4068 | [7 empty] | -0.1789 | 0.1962 | 0.2856 | 4992.6948 | 0.3185 | 556.7495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.2975 | -31.2532 | 32.5842 | 7981.5131 | 16.1459 | 584.0306 | [5 empty] | 173.2475 | 179.7046 | 148.1947 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0244 | 5002.1322 | 557.001 |  |  |  |  | 172.7741 | 179.8444 | 147.4154 | [7 empty] | -0.4223 | 0.3668 | 0.5773 | 4987.9913 | 0.6412 | 557.1107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.366 | -31.3775 | 32.7229 | 7986.4623 | 16.2008 | 585.1356 | [5 empty] | 173.8867 | 180.3677 | 148.7412 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0243 | 5002.1244 | 557.5206 |  |  |  |  | 173.5537 | 180.6473 | 148.2793 | [7 empty] | -0.4467 | 0.2932 | 0.5499 | 4993.2337 | 0.6126 | 557.7391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.3881 | -31.4133 | 32.7636 | 7985.5536 | 16.2081 | 585.6414 | [5 empty] | 174.5273 | 181.0323 | 149.2889 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0242 | 5002.1165 | 558.0395 |  |  |  |  | 173.611 | 180.6992 | 148.3625 | [7 empty] | -0.446 | 0.278 | 0.5407 | 4994.1777 | 0.6025 | 557.7796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.4511 | -31.5211 | 32.885 | 7987.1962 | 16.261 | 586.8127 | [5 empty] | 175.1692 | 181.6981 | 149.8377 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0241 | 5002.1088 | 558.5577 |  |  |  |  | 176.2119 | 182.2619 | 149.9524 | [7 empty] | 0.5121 | 0.0408 | 0.5139 | 4985.4788 | 0.4902 | 558.9951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.4779 | -31.5701 | 32.9398 | 7988.0258 | 16.2728 | 587.3314 | [5 empty] | 175.8123 | 182.3653 | 150.3875 | [5 empty] | 0.0023 | -0.024 | 5002.101 | 559.0751 |  |  |  |  | 176.3498 | 182.7692 | 150.0021 | [7 empty] | 0.2463 | 0.2121 | 0.3396 | 4981.322 | 0.2612 | 559.3875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.3776 | -31.575 | 32.9158 | 7979.8245 | 16.2685 | 587.6605 | [5 empty] | 176.4568 | 183.0338 | 150.9385 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0239 | 5002.0934 | 559.5919 |  |  |  |  | 177.0341 | 183.4811 | 150.6542 | [7 empty] | 0.234 | 0.1889 | 0.3147 | 4983.1009 | 0.245 | 559.9366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.3793 | -31.5764 | 32.9178 | 7980.1533 | 16.247 | 587.6549 | [5 empty] | 177.1025 | 183.7037 | 151.4906 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0239 | 5002.0857 | 560.1079 |  |  |  |  | 177.6768 | 184.1411 | 151.3852 | [7 empty] | 0.2114 | 0.122 | 0.2549 | 4987.8495 | 0.2073 | 560.4438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4085 | -31.6161 | 32.9642 | 7980.7009 | 16.2536 | 588.1107 | [5 empty] | 177.7495 | 184.3749 | 152.0437 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0238 | 5002.0781 | 560.6232 |  |  |  |  | 178.3628 | 184.9826 | 151.5197 | [7 empty] | 0.1811 | 0.3325 | 0.3986 | 4975.5439 | 0.3129 | 561.0883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.317 | -31.6232 | 32.9451 | 7972.3688 | 16.2526 | 588.5051 | [5 empty] | 178.3978 | 185.0475 | 152.598 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0237 | 5002.0706 | 561.1378 |  |  |  |  | 179.0999 | 185.7617 | 152.4086 | [7 empty] | 0.1311 | 0.2469 | 0.2997 | 4982.1036 | 0.2456 | 561.6824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.3428 | -31.6649 | 32.9924 | 7972.414 | 16.2616 | 589.0078 | [5 empty] | 179.0475 | 185.7214 | 153.1534 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0236 | 5002.0631 | 561.6517 |  |  |  |  | 179.0603 | 185.7058 | 152.3677 | [7 empty] | 0.1434 | 0.2435 | 0.3021 | 4982.0156 | 0.2297 | 561.6398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.375 | -31.7114 | 33.0462 | 7972.3675 | 16.2748 | 589.5876 | [5 empty] | 179.6984 | 186.3966 | 153.7099 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0235 | 5002.0556 | 562.1649 |  |  |  |  | 179.6953 | 186.3897 | 152.7925 | [7 empty] | 0.1419 | 0.2943 | 0.3471 | 4978.9365 | 0.2684 | 562.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.3965 | -31.7455 | 33.0851 | 7971.0114 | 16.2824 | 590.1081 | [5 empty] | 180.3505 | 187.0732 | 154.2675 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0234 | 5002.0481 | 562.6774 |  |  |  |  | 180.4602 | 187.374 | 153.6448 | [7 empty] | -0.0304 | 0.3005 | 0.3256 | 4982.7824 | 0.3083 | 562.9047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4243 | -31.7887 | 33.1346 | 7969.9044 | 16.296 | 590.7218 | [5 empty] | 181.004 | 187.7511 | 154.8262 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0233 | 5002.0408 | 563.1891 |  |  |  |  | 181.1169 | 188.0904 | 154.1491 | [7 empty] | -0.048 | 0.3338 | 0.3606 | 4981.1893 | 0.3463 | 563.4446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.4491 | -31.826 | 33.1775 | 7969.4351 | 16.3036 | 591.2159 | [5 empty] | 181.6588 | 188.4303 | 155.386 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0232 | 5002.0334 | 563.7002 |  |  |  |  | 181.2848 | 188.4733 | 154.2676 | [7 empty] | -0.1993 | 0.4251 | 0.4915 | 4979.2491 | 0.5119 | 563.7324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.5952 | -31.8837 | 33.2747 | 7976.9116 | 16.3132 | 591.7169 | [5 empty] | 182.3149 | 189.1109 | 155.9469 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0231 | 5002.0261 | 564.2106 |  |  |  |  | 183.4994 | 189.8831 | 155.9348 | [7 empty] | 0.4915 | 0.1501 | 0.5191 | 4979.5119 | 0.4574 | 564.7875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.6311 | -31.9301 | 33.3296 | 7977.6838 | 16.3244 | 592.2418 | [5 empty] | 182.9722 | 189.7929 | 156.5089 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0231 | 5002.0188 | 564.7203 |  |  |  |  | 183.451 | 189.8395 | 155.8857 | [7 empty] | 0.4878 | 0.1555 | 0.5173 | 4979.2738 | 0.4447 | 564.7551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.7776 | -31.9933 | 33.4327 | 7986.7991 | 16.3332 | 592.6682 | [5 empty] | 183.6309 | 190.4762 | 157.072 | [5 empty] | 0.0022 | -0.023 | 5002.0115 | 565.2293 |  |  |  |  | 183.596 | 190.3602 | 155.9379 | [7 empty] | 0.2242 | 0.3263 | 0.4139 | 4975.1798 | 0.3098 | 565.143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.7798 | -32.0463 | 33.4841 | 7986.6495 | 16.3481 | 593.2094 | [5 empty] | 184.2908 | 191.1608 | 157.6363 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0229 | 5002.0043 | 565.7376 |  |  |  |  | 184.3886 | 191.1827 | 156.8309 | [7 empty] | 0.1917 | 0.2515 | 0.3335 | 4980.5839 | 0.2487 | 565.7538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8194 | -32.0877 | 33.5354 | 7986.6185 | 16.3586 | 593.7578 | [5 empty] | 184.9521 | 191.8468 | 158.2016 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0228 | 5001.9972 | 566.2451 |  |  |  |  | 184.9797 | 191.9248 | 156.892 | [7 empty] | 0.1619 | 0.4543 | 0.5032 | 4968.96 | 0.3985 | 566.3028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.8366 | -32.1195 | 33.5709 | 7984.8271 | 16.3656 | 594.2697 | [5 empty] | 185.6146 | 192.5341 | 158.768 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0227 | 5001.99 | 566.7521 |  |  |  |  | 185.6577 | 192.6279 | 157.6994 | [7 empty] | 0.1283 | 0.3752 | 0.4174 | 4974.628 | 0.3328 | 566.8211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.8648 | -32.1606 | 33.6185 | 7984.9855 | 16.3742 | 594.7584 | [5 empty] | 186.2785 | 193.2227 | 159.3356 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0226 | 5001.983 | 567.2583 |  |  |  |  | 186.3932 | 193.37 | 158.6351 | [7 empty] | 0.0983 | 0.2613 | 0.2998 | 4982.3207 | 0.2382 | 567.3663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.8871 | -32.2168 | 33.6789 | 7986.1618 | 16.3894 | 595.296 | [5 empty] | 186.9436 | 193.9127 | 159.9043 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0225 | 5001.9759 | 567.7638 |  |  |  |  | 187.112 | 194.1829 | 159.1333 | [7 empty] | 0.0661 | 0.3266 | 0.355 | 4979.1526 | 0.2984 | 567.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8018 | -32.2285 | 33.6652 | 7979.9513 | 16.3861 | 595.5985 | [5 empty] | 187.61 | 194.6041 | 160.474 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0224 | 5001.9689 | 568.2687 |  |  |  |  | 187.8611 | 194.9632 | 160.0303 | [7 empty] | 0.0262 | 0.2399 | 0.2634 | 4985.409 | 0.2324 | 568.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8229 | -32.2795 | 33.7202 | 7980.2292 | 16.4003 | 596.1504 | [5 empty] | 188.2778 | 195.2968 | 161.0449 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0224 | 5001.9619 | 568.7728 |  |  |  |  | 188.5727 | 195.7191 | 160.5604 | [7 empty] | 0.0246 | 0.2728 | 0.2961 | 4983.4698 | 0.263 | 569.0794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.7299 | -32.2954 | 33.7086 | 7974.0688 | 16.3993 | 596.4657 | [5 empty] | 188.9468 | 195.9908 | 161.6169 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0223 | 5001.9549 | 569.2763 |  |  |  |  | 189.3364 | 196.5359 | 161.3787 | [7 empty] | -0.0172 | 0.2257 | 0.2488 | 4987.3494 | 0.2395 | 569.6706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.7869 | -32.4129 | 33.8376 | 7978.2037 | 16.4492 | 597.4905 | [5 empty] | 189.6171 | 196.6862 | 162.19 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0222 | 5001.948 | 569.7791 |  |  |  |  | 189.5356 | 197.1333 | 161.433 | [7 empty] | -0.2833 | 0.416 | 0.5229 | 4982.1881 | 0.5631 | 570.1015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8187 | -32.4641 | 33.8959 | 7979.771 | 16.4607 | 597.9786 | [5 empty] | 190.2888 | 197.3829 | 162.7642 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0221 | 5001.9411 | 570.2812 |  |  |  |  | 190.2985 | 197.9354 | 162.3488 | [7 empty] | -0.3284 | 0.3302 | 0.4831 | 4988.4653 | 0.5344 | 570.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.8295 | -32.4592 | 33.8944 | 7978.9501 | 16.4406 | 598.0317 | [5 empty] | 190.9617 | 198.081 | 163.3395 | [5 empty] | 0.0021 | -0.022 | 5001.9343 | 570.7827 |  |  |  |  | 191.0575 | 198.7096 | 163.312 | [7 empty] | -0.3633 | 0.2187 | 0.4376 | 4996.0473 | 0.4887 | 571.2328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.8614 | -32.5087 | 33.9511 | 7980.3477 | 16.4516 | 598.5163 | [5 empty] | 191.6359 | 198.7804 | 163.916 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.9275 | 571.2834 |  |  |  |  | 190.9362 | 198.5599 | 163.1693 | [7 empty] | -0.3407 | 0.2227 | 0.4211 | 4995.2681 | 0.4668 | 571.1257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.8821 | -32.5574 | 34.0039 | 7980.662 | 16.4641 | 599.039 | [5 empty] | 192.3114 | 199.4812 | 164.4935 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.9207 | 571.7835 |  |  |  |  | 191.793 | 199.4407 | 164.2266 | [7 empty] | -0.3806 | 0.1101 | 0.4048 | 5003.0268 | 0.4353 | 571.7546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9057 | -32.618 | 34.0687 | 7982.7566 | 16.4795 | 599.5465 | [5 empty] | 192.9883 | 200.1833 | 165.0722 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0218 | 5001.914 | 572.2829 |  |  |  |  | 192.5444 | 200.267 | 164.9704 | [7 empty] | -0.4278 | 0.0939 | 0.4451 | 5005.1203 | 0.4717 | 572.3423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -9.9342 | -32.6582 | 34.1155 | 7982.6375 | 16.4884 | 600.0449 | [5 empty] | 193.6664 | 200.8868 | 165.6519 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0217 | 5001.9073 | 572.7817 |  |  |  |  | 192.7944 | 200.8235 | 165.5682 | [7 empty] | -0.6946 | 0.0791 | 0.7039 | 5012.3259 | 0.7204 | 572.7369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -9.9312 | -32.6712 | 34.1273 | 7984.0562 | 16.4729 | 600.0506 | [5 empty] | 194.3458 | 201.5916 | 166.2328 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0216 | 5001.9006 | 573.2798 |  |  |  |  | 194.7119 | 202.1254 | 165.2789 | [7 empty] | 0.073 | 0.4592 | 0.486 | 4971.4321 | 0.414 | 573.6559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -9.9454 | -32.7323 | 34.1899 | 7985.8128 | 16.4887 | 600.5549 | [5 empty] | 195.0265 | 202.2978 | 166.8148 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0215 | 5001.894 | 573.7772 |  |  |  |  | 195.0726 | 202.5129 | 165.6413 | [7 empty] | 0.0557 | 0.4458 | 0.4704 | 4972.6574 | 0.4027 | 573.9284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -9.9827 | -32.7725 | 34.2393 | 7985.8517 | 16.498 | 601.0704 | [5 empty] | 195.7086 | 203.0053 | 167.3979 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.8873 | 574.274 |  |  |  |  | 195.8561 | 203.3228 | 166.5677 | [7 empty] | 0.0211 | 0.3584 | 0.3804 | 4978.7149 | 0.336 | 574.4963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0143 | -32.8231 | 34.297 | 7987.2321 | 16.5097 | 601.5617 | [5 empty] | 196.3919 | 203.7142 | 167.9821 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.8808 | 574.77 |  |  |  |  | 196.218 | 203.6886 | 167.0101 | [7 empty] | 0.009 | 0.3103 | 0.3317 | 4981.8828 | 0.2952 | 574.7522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.089 | -32.9165 | 34.4082 | 7989.1401 | 16.5511 | 602.5724 | [5 empty] | 197.0765 | 204.4245 | 168.5674 | [5 empty] | 0.002 | -0.0213 | 5001.8742 | 575.2655 |  |  |  |  | 196.9798 | 204.476 | 167.8527 | [7 empty] | -0.016 | 0.2452 | 0.2671 | 4986.3747 | 0.2466 | 575.3013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1167 | -32.9668 | 34.4645 | 7990.4869 | 16.5623 | 603.0471 | [5 empty] | 197.7625 | 205.136 | 169.1539 | [5 empty] | 0.002 | -0.0212 | 5001.8677 | 575.7602 |  |  |  |  | 197.7646 | 205.291 | 168.7264 | [7 empty] | -0.0452 | 0.1781 | 0.2048 | 4991.0766 | 0.2019 | 575.8678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.2493 | -32.8938 | 34.4341 | 7981.3788 | 16.5341 | 603.5124 | [5 empty] | 198.4497 | 205.849 | 169.7415 | [5 empty] | 0.002 | -0.0211 | 5001.8613 | 576.2544 |  |  |  |  | 197.955 | 205.8838 | 168.8314 | [7 empty] | -0.316 | 0.3461 | 0.4858 | 4987.4258 | 0.5299 | 576.2785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.2689 | -32.948 | 34.4917 | 7982.5774 | 16.5476 | 604.0082 | [5 empty] | 199.1383 | 206.5633 | 170.3301 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.8549 | 576.7478 |  |  |  |  | 198.727 | 206.6667 | 169.7235 | [7 empty] | -0.3352 | 0.2623 | 0.4405 | 4992.8721 | 0.4859 | 576.8191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.4257 | -32.9199 | 34.512 | 7974.138 | 16.5491 | 604.9404 | [5 empty] | 199.8281 | 207.2789 | 170.9199 | [5 empty] | 0.002 | -0.0209 | 5001.8484 | 577.2406 |  |  |  |  | 199.5364 | 207.515 | 170.664 | [7 empty] | -0.3754 | 0.1835 | 0.4292 | 4998.4995 | 0.4707 | 577.4029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.4589 | -32.9716 | 34.5714 | 7974.4869 | 16.5647 | 605.5245 | [5 empty] | 200.5193 | 207.9959 | 171.5108 | [5 empty] | 0.002 | -0.0209 | 5001.8421 | 577.7327 |  |  |  |  | 199.4663 | 207.4348 | 170.5927 | [7 empty] | -0.3686 | 0.1844 | 0.4236 | 4998.2873 | 0.4683 | 577.3477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.4875 | -33.0165 | 34.6229 | 7975.5647 | 16.5735 | 605.9702 | [5 empty] | 201.2117 | 208.7142 | 172.1029 | [5 empty] | 0.002 | -0.0208 | 5001.8357 | 578.2242 |  |  |  |  | 202.1247 | 209.074 | 171.9173 | [7 empty] | 0.5475 | 0.0749 | 0.5539 | 4983.4785 | 0.5089 | 578.4698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.5231 | -33.0477 | 34.6635 | 7974.9641 | 16.579 | 606.4398 | [5 empty] | 201.9055 | 209.4339 | 172.696 | [5 empty] | 0.002 | -0.0207 | 5001.8294 | 578.7151 |  |  |  |  | 202.2376 | 209.5676 | 171.9216 | [7 empty] | 0.2969 | 0.2456 | 0.3974 | 4979.2468 | 0.2988 | 578.8061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.5335 | -33.1001 | 34.7167 | 7975.0308 | 16.5936 | 606.9745 | [5 empty] | 202.6006 | 210.155 | 173.2902 | [5 empty] | 0.002 | -0.0206 | 5001.8231 | 579.2053 |  |  |  |  | 203.0426 | 210.4152 | 172.8669 | [7 empty] | 0.2517 | 0.166 | 0.3118 | 4985.0093 | 0.2414 | 579.3818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.4621 | -33.228 | 34.8171 | 7983.4506 | 16.6243 | 607.293 | [5 empty] | 203.2969 | 210.8774 | 173.8856 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.8169 | 579.6948 |  |  |  |  | 203.6574 | 211.1668 | 172.9392 | [7 empty] | 0.2352 | 0.3553 | 0.4423 | 4974.3016 | 0.3297 | 579.8905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.4885 | -33.274 | 34.869 | 7983.9615 | 16.6351 | 607.784 | [5 empty] | 203.9946 | 211.6012 | 174.4821 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.8106 | 580.1837 |  |  |  |  | 204.3361 | 211.9168 | 173.3916 | [7 empty] | 0.2207 | 0.4131 | 0.4856 | 4971.2927 | 0.3673 | 580.3964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4023 | -33.4089 | 34.972 | 7992.6152 | 16.6683 | 608.1003 | [5 empty] | 204.6936 | 212.3263 | 175.0797 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0204 | 5001.8045 | 580.672 |  |  |  |  | 205.0745 | 212.6923 | 174.2578 | [7 empty] | 0.1809 | 0.3398 | 0.4022 | 4976.5341 | 0.3061 | 580.9178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.4283 | -33.455 | 35.0238 | 7993.1525 | 16.6789 | 608.5861 | [5 empty] | 205.3939 | 213.0528 | 175.6784 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.7983 | 581.1596 |  |  |  |  | 205.9871 | 213.64 | 175.353 | [7 empty] | 0.1363 | 0.2377 | 0.2909 | 4983.5694 | 0.2273 | 581.5526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.4762 | -33.5025 | 35.0835 | 7994.1572 | 16.6912 | 609.123 | [5 empty] | 206.0955 | 213.7806 | 176.2783 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0202 | 5001.7922 | 581.6466 |  |  |  |  | 205.924 | 213.5744 | 175.2612 | [7 empty] | 0.1417 | 0.2499 | 0.3041 | 4982.7312 | 0.23 | 581.5087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5005 | -33.5482 | 35.1345 | 7993.7022 | 16.7042 | 609.6767 | [5 empty] | 206.7985 | 214.5098 | 176.8793 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0201 | 5001.7861 | 582.1329 |  |  |  |  | 206.668 | 214.3765 | 176.0225 | [7 empty] | 0.1032 | 0.2202 | 0.2608 | 4985.3735 | 0.2009 | 582.0441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.485 | -33.5522 | 35.1337 | 7993.4644 | 16.6869 | 609.6803 | [5 empty] | 207.5027 | 215.2404 | 177.4813 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0201 | 5001.78 | 582.6186 |  |  |  |  | 207.5256 | 215.2782 | 177.0718 | [7 empty] | 0.0512 | 0.1228 | 0.1511 | 4992.2865 | 0.1188 | 582.6437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.5587 | -33.6431 | 35.2426 | 7995.3772 | 16.7261 | 610.6446 | [5 empty] | 208.2082 | 215.9723 | 178.0845 | [5 empty] | 0.0019 | -0.02 | 5001.774 | 583.1036 |  |  |  |  | 208.3316 | 216.1382 | 178.0292 | [7 empty] | -0.0021 | 0.0454 | 0.0655 | 4998.0411 | 0.0626 | 583.2134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.5873 | -33.6977 | 35.3033 | 7996.6043 | 16.7403 | 611.1623 | [5 empty] | 208.9151 | 216.7056 | 178.6889 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0199 | 5001.768 | 583.5881 |  |  |  |  | 208.5547 | 216.7028 | 178.4686 | [7 empty] | -0.2641 | 0.0878 | 0.287 | 5001.575 | 0.3101 | 583.5862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.615 | -33.7311 | 35.3436 | 7996.4142 | 16.7453 | 611.588 | [5 empty] | 209.6232 | 217.4402 | 179.2943 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0198 | 5001.762 | 584.0719 |  |  |  |  | 209.1145 | 217.7164 | 179.9941 | [7 empty] | -0.7015 | -0.0879 | 0.7066 | 5021.8783 | 0.6652 | 584.2533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.5995 | -33.7229 | 35.3312 | 7995.1945 | 16.7234 | 611.5541 | [5 empty] | 210.3327 | 218.1762 | 179.9009 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0197 | 5001.7561 | 584.555 |  |  |  |  | 209.1098 | 217.7042 | 180.0085 | [7 empty] | -0.6989 | -0.0965 | 0.705 | 5022.3221 | 0.6617 | 584.2453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.6419 | -33.7761 | 35.3947 | 7996.4032 | 16.7381 | 612.1057 | [5 empty] | 211.0435 | 218.9135 | 180.5085 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0197 | 5001.7502 | 585.0375 |  |  |  |  | 211.2783 | 219.1856 | 179.5619 | [7 empty] | 0.1386 | 0.3551 | 0.3989 | 4976.9096 | 0.3113 | 585.2152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.6987 | -33.8814 | 35.5123 | 7999.4128 | 16.7813 | 613.0566 | [5 empty] | 211.7556 | 219.6522 | 181.1173 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7443 | 585.5194 |  |  |  |  | 211.8704 | 219.6629 | 180.0411 | [7 empty] | 0.2352 | 0.3134 | 0.4066 | 4977.1431 | 0.2993 | 585.5264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.725 | -33.9416 | 35.5777 | 8001.0724 | 16.7975 | 613.5822 | [5 empty] | 212.469 | 220.3923 | 181.7273 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0195 | 5001.7384 | 586.0007 |  |  |  |  | 212.3184 | 220.3761 | 180.1574 | [7 empty] | 0.1024 | 0.4876 | 0.517 | 4970.1539 | 0.4242 | 585.9902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.7246 | -33.9213 | 35.5583 | 7999.3803 | 16.7711 | 613.5225 | [5 empty] | 213.1837 | 221.1337 | 182.3383 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0194 | 5001.7326 | 586.4814 |  |  |  |  | 213.0964 | 221.1891 | 181.0465 | [7 empty] | 0.0679 | 0.4179 | 0.4423 | 4974.9855 | 0.37 | 586.5172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.7622 | -33.9673 | 35.6136 | 8000.8777 | 16.7801 | 613.965 | [5 empty] | 213.8997 | 221.8765 | 182.9505 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0194 | 5001.7268 | 586.9614 |  |  |  |  | 213.8194 | 221.9942 | 181.8327 | [7 empty] | 0.0078 | 0.3839 | 0.4033 | 4978.3338 | 0.357 | 587.0373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.7935 | -34.0231 | 35.6763 | 8002.4202 | 16.7945 | 614.474 | [5 empty] | 214.617 | 222.6207 | 183.5638 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0193 | 5001.721 | 587.4408 |  |  |  |  | 214.6698 | 222.862 | 182.8546 | [7 empty] | -0.0222 | 0.2851 | 0.3053 | 4984.7221 | 0.2819 | 587.5959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.8227 | -34.0738 | 35.7335 | 8003.3968 | 16.807 | 614.9718 | [5 empty] | 215.3357 | 223.3662 | 184.1782 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0192 | 5001.7152 | 587.9196 |  |  |  |  | 215.4181 | 223.6439 | 183.7638 | [7 empty] | -0.0621 | 0.202 | 0.2303 | 4990.421 | 0.2299 | 588.0975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.8403 | -34.1154 | 35.7786 | 8003.1544 | 16.8163 | 615.4411 | [5 empty] | 216.0557 | 224.1131 | 184.7937 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7095 | 588.3977 |  |  |  |  | 216.2851 | 224.5605 | 184.7933 | [7 empty] | -0.1122 | 0.1174 | 0.1779 | 4996.424 | 0.1987 | 588.6834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.8966 | -34.2082 | 35.8841 | 8005.3345 | 16.8537 | 616.3288 | [5 empty] | 216.7769 | 224.8613 | 185.4104 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7039 | 588.8753 |  |  |  |  | 217.0532 | 225.4342 | 185.3116 | [7 empty] | -0.1449 | 0.188 | 0.2537 | 4993.1201 | 0.2785 | 589.2399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.8956 | -34.2204 | 35.8955 | 8005.8737 | 16.8413 | 616.3975 | [5 empty] | 217.4995 | 225.6109 | 186.0282 | [5 empty] | 0.0018 | -0.019 | 5001.6982 | 589.3522 |  |  |  |  | 216.934 | 225.2977 | 185.2152 | [7 empty] | -0.137 | 0.1817 | 0.244 | 4993.3004 | 0.2637 | 589.1531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.9145 | -34.1131 | 35.7992 | 7988.3311 | 16.8076 | 616.84 | [5 empty] | 218.2234 | 226.3619 | 186.6471 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0189 | 5001.6925 | 589.8285 |  |  |  |  | 217.8232 | 226.2366 | 186.2604 | [7 empty] | -0.1857 | 0.0984 | 0.2211 | 4999.1863 | 0.2431 | 589.7492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -10.9747 | -34.0904 | 35.796 | 7976.2808 | 16.8145 | 617.7872 | [5 empty] | 218.9487 | 227.1143 | 187.2671 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0188 | 5001.687 | 590.3042 |  |  |  |  | 218.546 | 227.0441 | 186.7885 | [7 empty] | -0.2118 | 0.1467 | 0.2702 | 4997.0082 | 0.2972 | 590.2599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -10.9967 | -34.1418 | 35.8518 | 7977.5405 | 16.8262 | 618.2441 | [5 empty] | 219.6752 | 227.868 | 187.8883 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0187 | 5001.6814 | 590.7793 |  |  |  |  | 219.3831 | 227.9323 | 187.7542 | [7 empty] | -0.2577 | 0.0759 | 0.2762 | 5002.0924 | 0.2957 | 590.8198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.1443 | -34.2027 | 35.9553 | 7985.8146 | 16.8361 | 618.6478 | [5 empty] | 220.4031 | 228.623 | 188.5106 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0187 | 5001.6758 | 591.2538 |  |  |  |  | 219.6757 | 228.5636 | 188.3484 | [7 empty] | -0.5203 | 0.0856 | 0.5324 | 5007.4355 | 0.5488 | 591.2165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.167 | -34.2564 | 36.0135 | 7986.8978 | 16.8497 | 619.1413 | [5 empty] | 221.1322 | 229.3795 | 189.134 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0186 | 5001.6703 | 591.7277 |  |  |  |  | 220.0185 | 229.1958 | 189.3135 | [7 empty] | -0.7913 | -0.0244 | 0.7931 | 5019.8089 | 0.7657 | 591.6127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.3311 | -34.3591 | 36.1623 | 7994.1907 | 16.8896 | 620.0661 | [5 empty] | 221.8627 | 230.1373 | 189.7585 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6648 | 592.2009 |  |  |  |  | 220.7326 | 230.0163 | 189.8696 | [7 empty] | -0.8353 | 0.0207 | 0.838 | 5018.1878 | 0.8223 | 592.1255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.3247 | -34.3611 | 36.1623 | 7993.9972 | 16.8724 | 620.0795 | [5 empty] | 222.5945 | 230.8964 | 190.3842 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0184 | 5001.6593 | 592.6736 |  |  |  |  | 223.2021 | 231.4162 | 189.5627 | [7 empty] | 0.2513 | 0.3551 | 0.4492 | 4974.9275 | 0.3335 | 592.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.3582 | -34.4159 | 36.2248 | 7996.3312 | 16.8842 | 620.5161 | [5 empty] | 223.3277 | 231.657 | 191.011 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0184 | 5001.6539 | 593.1457 |  |  |  |  | 223.9071 | 232.2249 | 190.0645 | [7 empty] | 0.2132 | 0.4126 | 0.4801 | 4972.5666 | 0.3641 | 593.4973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.3844 | -34.4664 | 36.2811 | 7997.6895 | 16.8954 | 620.966 | [5 empty] | 224.0621 | 232.4189 | 191.6389 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0183 | 5001.6484 | 593.6171 |  |  |  |  | 224.5667 | 232.6925 | 191.0171 | [7 empty] | 0.3041 | 0.2168 | 0.3829 | 4981.6148 | 0.2915 | 593.7861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.4231 | -34.5115 | 36.3361 | 7998.1611 | 16.907 | 621.4761 | [5 empty] | 224.7979 | 233.1821 | 192.2679 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0182 | 5001.643 | 594.0879 |  |  |  |  | 225.4582 | 233.6215 | 191.9891 | [7 empty] | 0.273 | 0.1536 | 0.3212 | 4985.8942 | 0.2545 | 594.3584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.4449 | -34.5637 | 36.3926 | 7999.2062 | 16.9196 | 621.9502 | [5 empty] | 225.535 | 233.9468 | 192.8981 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.6377 | 594.5582 |  |  |  |  | 226.1942 | 234.3861 | 192.9243 | [7 empty] | 0.2318 | 0.0604 | 0.2431 | 4992.0886 | 0.2128 | 594.8277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.3786 | -34.7003 | 36.5017 | 8009.0555 | 16.9502 | 622.2202 | [5 empty] | 226.2734 | 234.7128 | 193.5294 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.6323 | 595.0278 |  |  |  |  | 226.9737 | 235.2056 | 193.9133 | [7 empty] | 0.1821 | -0.0341 | 0.1811 | 4998.5351 | 0.1877 | 595.3293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4024 | -34.7516 | 36.5578 | 8010.2225 | 16.962 | 622.681 | [5 empty] | 227.0131 | 235.4801 | 194.1618 | [5 empty] | 0.0017 | -0.018 | 5001.627 | 595.4969 |  |  |  |  | 227.8525 | 236.1404 | 194.9985 | [7 empty] | 0.1231 | -0.1273 | 0.1634 | 5005.1056 | 0.1895 | 595.8993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.3164 | -34.8892 | 36.662 | 8018.8053 | 16.9949 | 622.994 | [5 empty] | 227.7541 | 236.2489 | 194.7954 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6217 | 595.9654 |  |  |  |  | 227.817 | 236.0757 | 194.9894 | [7 empty] | 0.1385 | -0.1434 | 0.1857 | 5005.6777 | 0.204 | 595.86 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.3445 | -34.9332 | 36.7127 | 8019.245 | 17.0047 | 623.4587 | [5 empty] | 228.4965 | 237.019 | 195.4301 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6164 | 596.4332 |  |  |  |  | 228.5226 | 236.8684 | 195.4787 | [7 empty] | 0.1137 | -0.0875 | 0.1319 | 5003.0671 | 0.1451 | 596.3418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.3445 | -34.8651 | 36.648 | 8006.0571 | 16.9824 | 623.8714 | [5 empty] | 229.2402 | 237.7905 | 196.0659 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0178 | 5001.6112 | 596.9005 |  |  |  |  | 229.4638 | 237.8721 | 196.613 | [7 empty] | 0.053 | -0.1774 | 0.1677 | 5009.4692 | 0.1671 | 596.9498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.3918 | -34.9118 | 36.707 | 8007.5555 | 16.9927 | 624.3387 | [5 empty] | 229.9852 | 238.5633 | 196.7028 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0177 | 5001.606 | 597.3672 |  |  |  |  | 230.1629 | 238.6627 | 197.0841 | [7 empty] | 0.027 | -0.1163 | 0.1018 | 5006.59 | 0.0999 | 597.427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.4159 | -34.8302 | 36.6371 | 7993.0911 | 16.9683 | 624.8136 | [5 empty] | 230.7315 | 239.3376 | 197.3409 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.6008 | 597.8332 |  |  |  |  | 230.9918 | 239.5354 | 198.135 | [7 empty] | -0.0255 | -0.2145 | 0.1987 | 5013.2635 | 0.1673 | 597.9521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.4575 | -34.8695 | 36.6875 | 7993.5234 | 16.9769 | 625.2797 | [5 empty] | 231.4791 | 240.1132 | 197.9801 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.5956 | 598.2987 |  |  |  |  | 231.3503 | 240.1777 | 199.1137 | [7 empty] | -0.2859 | -0.323 | 0.4196 | 5025.1118 | 0.3072 | 598.3374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.4823 | -34.9221 | 36.7452 | 7994.6761 | 16.9897 | 625.7549 | [5 empty] | 232.2281 | 240.8901 | 198.6204 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0175 | 5001.5904 | 598.7637 |  |  |  |  | 233.1889 | 241.4603 | 198.2127 | [7 empty] | 0.4336 | 0.2046 | 0.4857 | 4979.7454 | 0.3938 | 599.1039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.5202 | -34.9626 | 36.7957 | 7994.7814 | 16.9995 | 626.2453 | [5 empty] | 232.9784 | 241.6685 | 199.2619 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0174 | 5001.5853 | 599.228 |  |  |  |  | 233.3253 | 242.0234 | 198.2439 | [7 empty] | 0.1736 | 0.3747 | 0.4281 | 4976.0031 | 0.3255 | 599.4392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.5487 | -35.0164 | 36.8558 | 7997.0984 | 17.0102 | 626.6497 | [5 empty] | 233.73 | 242.4482 | 199.9045 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0173 | 5001.5802 | 599.6917 |  |  |  |  | 233.9164 | 242.8101 | 199.1854 | [7 empty] | 0.0062 | 0.303 | 0.3204 | 4983.6577 | 0.2839 | 599.9065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.5785 | -35.061 | 36.9075 | 7997.3141 | 17.0213 | 627.1403 | [5 empty] | 234.483 | 243.2293 | 200.5482 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0173 | 5001.5751 | 600.1549 |  |  |  |  | 234.6892 | 243.6325 | 200.1061 | [7 empty] | -0.0403 | 0.2319 | 0.2527 | 4988.6365 | 0.2418 | 600.3934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.6056 | -35.0948 | 36.9481 | 7996.6063 | 17.0283 | 627.596 | [5 empty] | 235.2372 | 244.0117 | 201.1931 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0172 | 5001.5701 | 600.6174 |  |  |  |  | 235.3191 | 244.4374 | 201.108 | [7 empty] | -0.1958 | 0.1451 | 0.2556 | 4996.8541 | 0.2822 | 600.8685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.6406 | -35.1374 | 36.9996 | 7996.8833 | 17.0386 | 628.08 | [5 empty] | 235.9928 | 244.7956 | 201.8391 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.5651 | 601.0794 |  |  |  |  | 236.1233 | 245.2915 | 202.0109 | [7 empty] | -0.2354 | 0.0877 | 0.2592 | 5000.9117 | 0.2824 | 601.371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.6687 | -35.1803 | 37.0493 | 7997.3776 | 17.0478 | 628.5267 | [5 empty] | 236.7497 | 245.5808 | 202.4862 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.56 | 601.5409 |  |  |  |  | 236.4513 | 245.9439 | 202.8958 | [7 empty] | -0.5101 | 0.0144 | 0.5127 | 5010.9679 | 0.5072 | 601.7538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7069 | -35.2175 | 37.0967 | 7997.4634 | 17.0558 | 628.9858 | [5 empty] | 237.508 | 246.3674 | 203.1345 | [5 empty] | 0.0016 | -0.017 | 5001.5551 | 602.0017 |  |  |  |  | 236.8307 | 246.6586 | 203.8119 | [7 empty] | -0.7877 | -0.0519 | 0.7901 | 5020.6923 | 0.7492 | 602.172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.7342 | -35.2533 | 37.1393 | 7996.3591 | 17.065 | 629.4906 | [5 empty] | 238.2675 | 247.1553 | 203.7839 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5501 | 602.462 |  |  |  |  | 236.7405 | 246.5673 | 203.7217 | [7 empty] | -0.7876 | -0.0473 | 0.7898 | 5020.4366 | 0.7519 | 602.1186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.7618 | -35.2947 | 37.1874 | 7996.6628 | 17.0739 | 629.9358 | [5 empty] | 239.0284 | 247.9447 | 204.4344 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0168 | 5001.5452 | 602.9216 |  |  |  |  | 239.221 | 248.2331 | 203.0628 | [7 empty] | 0.1398 | 0.4666 | 0.5028 | 4971.9464 | 0.397 | 603.0893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.7852 | -35.3272 | 37.2258 | 7996.4032 | 17.0787 | 630.3308 | [5 empty] | 239.7906 | 248.7354 | 205.0861 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0168 | 5001.5403 | 603.3807 |  |  |  |  | 240.0996 | 249.174 | 203.9697 | [7 empty] | 0.1013 | 0.4296 | 0.4574 | 4974.8438 | 0.3706 | 603.6348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.8076 | -35.3673 | 37.2709 | 7995.9716 | 17.0882 | 630.8039 | [5 empty] | 240.5542 | 249.5275 | 205.7389 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0167 | 5001.5354 | 603.8393 |  |  |  |  | 240.8161 | 249.9561 | 204.7405 | [7 empty] | 0.0568 | 0.3954 | 0.4157 | 4977.7077 | 0.3491 | 604.0868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.8359 | -35.4082 | 37.3187 | 7995.8032 | 17.0981 | 631.2835 | [5 empty] | 241.319 | 250.3209 | 206.3928 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0166 | 5001.5305 | 604.2973 |  |  |  |  | 240.8155 | 249.9624 | 204.7319 | [7 empty] | 0.0534 | 0.4 | 0.4199 | 4977.5237 | 0.3533 | 604.0905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -11.9172 | -35.4679 | 37.4012 | 7994.5392 | 17.127 | 632.1935 | [5 empty] | 242.0852 | 251.1158 | 207.0478 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0166 | 5001.5256 | 604.7547 |  |  |  |  | 241.6832 | 251.09 | 205.6098 | [7 empty] | -0.1067 | 0.4356 | 0.4649 | 4979.0653 | 0.4475 | 604.7398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -11.9271 | -35.5196 | 37.4535 | 7995.1126 | 17.1394 | 632.6514 | [5 empty] | 242.8528 | 251.912 | 207.704 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5208 | 605.2115 |  |  |  |  | 242.499 | 251.9709 | 206.4889 | [7 empty] | -0.1509 | 0.3932 | 0.4371 | 4982.3608 | 0.4374 | 605.2452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -11.9308 | -35.5186 | 37.4538 | 7995.5703 | 17.121 | 632.6175 | [5 empty] | 243.6216 | 252.7096 | 208.3614 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.516 | 605.6677 |  |  |  |  | 243.2262 | 252.5288 | 207.3121 | [7 empty] | -0.0529 | 0.268 | 0.2896 | 4987.1089 | 0.2756 | 605.5644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -11.966 | -35.5563 | 37.5008 | 7995.7421 | 17.1288 | 633.0608 | [5 empty] | 244.3918 | 253.5086 | 209.0199 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.5112 | 606.1234 |  |  |  |  | 243.4944 | 253.2571 | 207.4638 | [7 empty] | -0.3244 | 0.4407 | 0.5614 | 4983.5282 | 0.5945 | 605.9802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -11.9946 | -35.6066 | 37.5577 | 7996.8917 | 17.1406 | 633.5187 | [5 empty] | 245.1633 | 254.3089 | 209.6795 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0163 | 5001.5065 | 606.5786 |  |  |  |  | 244.3091 | 254.1422 | 208.3679 | [7 empty] | -0.3745 | 0.3927 | 0.5556 | 4987.2369 | 0.5972 | 606.4839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.0425 | -35.6896 | 37.6517 | 7997.9747 | 17.1732 | 634.3405 | [5 empty] | 245.9362 | 255.1106 | 210.3402 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.5018 | 607.0331 |  |  |  |  | 245.6118 | 255.2024 | 211.7803 | [7 empty] | -0.4776 | -0.3718 | 0.5966 | 5031.3285 | 0.4504 | 607.0851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.0737 | -35.7266 | 37.6968 | 7997.899 | 17.1809 | 634.7829 | [5 empty] | 246.7103 | 255.9138 | 211.0021 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.497 | 607.4872 |  |  |  |  | 247.4052 | 256.5161 | 210.1522 | [7 empty] | 0.254 | 0.3625 | 0.4551 | 4975.5252 | 0.3355 | 607.8268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1025 | -35.799 | 37.7746 | 8001.5811 | 17.1985 | 635.2361 | [5 empty] | 247.4858 | 256.7182 | 211.6651 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0161 | 5001.4923 | 607.9406 |  |  |  |  | 247.3572 | 256.4572 | 210.0857 | [7 empty] | 0.2629 | 0.3669 | 0.4637 | 4975.0965 | 0.338 | 607.7936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.1375 | -35.8569 | 37.8408 | 8004.1152 | 17.2116 | 635.6697 | [5 empty] | 248.2627 | 257.5241 | 212.3293 | [5 empty] | 0.0015 | -0.016 | 5001.4877 | 608.3935 |  |  |  |  | 248.1153 | 257.2632 | 210.8775 | [7 empty] | 0.2325 | 0.3312 | 0.417 | 4977.7063 | 0.3046 | 608.247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.1687 | -35.9207 | 37.9112 | 8007.6086 | 17.2249 | 636.0659 | [5 empty] | 249.0408 | 258.3314 | 212.9946 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.483 | 608.8458 |  |  |  |  | 249.0721 | 258.2828 | 211.9382 | [7 empty] | 0.1852 | 0.2694 | 0.3394 | 4982.0871 | 0.2479 | 608.8186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2055 | -35.9823 | 37.9815 | 8010.1154 | 17.2403 | 636.5395 | [5 empty] | 249.8203 | 259.14 | 213.661 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.4784 | 609.2976 |  |  |  |  | 249.7325 | 259.1017 | 212.0107 | [7 empty] | 0.1632 | 0.4547 | 0.4976 | 4972.5821 | 0.3837 | 609.2762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.228 | -36.05 | 38.0529 | 8013.5778 | 17.2551 | 636.9444 | [5 empty] | 250.6011 | 259.95 | 214.3286 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4738 | 609.7488 |  |  |  |  | 250.5262 | 259.9388 | 212.8449 | [7 empty] | 0.1353 | 0.4137 | 0.4499 | 4975.4189 | 0.3505 | 609.7426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.2547 | -36.1098 | 38.1182 | 8015.6094 | 17.2697 | 637.4058 | [5 empty] | 251.3833 | 260.7614 | 214.9973 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0157 | 5001.4692 | 610.1995 |  |  |  |  | 251.408 | 260.8821 | 213.8097 | [7 empty] | 0.0916 | 0.3618 | 0.3881 | 4979.1744 | 0.3104 | 610.2664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.2756 | -36.18 | 38.1914 | 8019.1643 | 17.2855 | 637.8192 | [5 empty] | 252.1668 | 261.5742 | 215.6671 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0157 | 5001.4647 | 610.6496 |  |  |  |  | 252.2335 | 261.7587 | 214.6849 | [7 empty] | 0.0582 | 0.3192 | 0.3397 | 4982.1953 | 0.2794 | 610.7516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.3101 | -36.2303 | 38.2502 | 8021.3514 | 17.2949 | 638.2058 | [5 empty] | 252.9516 | 262.3884 | 216.3381 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4601 | 611.0992 |  |  |  |  | 253.1465 | 262.7156 | 215.67 | [7 empty] | 0.027 | 0.2634 | 0.2802 | 4985.8821 | 0.2392 | 611.2795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.3465 | -36.3023 | 38.3301 | 8025.2984 | 17.3121 | 638.652 | [5 empty] | 253.7378 | 263.2039 | 217.0102 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4556 | 611.5482 |  |  |  |  | 253.2608 | 263.2782 | 215.6569 | [7 empty] | -0.2305 | 0.4398 | 0.511 | 4981.8647 | 0.5244 | 611.589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.3822 | -36.36 | 38.3963 | 8027.2839 | 17.3264 | 639.1238 | [5 empty] | 254.5253 | 264.0208 | 217.6835 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4511 | 611.9966 |  |  |  |  | 254.0204 | 264.042 | 216.482 | [7 empty] | -0.2368 | 0.3811 | 0.4626 | 4985.1607 | 0.4824 | 612.0082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.4323 | -36.4062 | 38.4563 | 8028.7438 | 17.3369 | 639.5794 | [5 empty] | 255.3141 | 264.8392 | 218.3579 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0154 | 5001.4466 | 612.4445 |  |  |  |  | 254.8262 | 264.9271 | 217.3739 | [7 empty] | -0.2909 | 0.3387 | 0.4592 | 4988.5914 | 0.4903 | 612.4926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.4403 | -36.3183 | 38.3758 | 8014.0053 | 17.3109 | 639.9949 | [5 empty] | 256.1042 | 265.6589 | 219.0335 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4421 | 612.8919 |  |  |  |  | 255.7306 | 265.8875 | 218.4113 | [7 empty] | -0.3357 | 0.2704 | 0.442 | 4993.2146 | 0.4784 | 613.0165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.4822 | -36.3615 | 38.4303 | 8014.6414 | 17.3213 | 640.4635 | [5 empty] | 256.8957 | 266.4799 | 219.7101 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4377 | 613.3387 |  |  |  |  | 256.5981 | 266.7781 | 219.3515 | [7 empty] | -0.3535 | 0.2107 | 0.4208 | 4996.7904 | 0.455 | 613.5007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5013 | -36.2836 | 38.363 | 8001.2706 | 17.2986 | 640.9014 | [5 empty] | 257.6886 | 267.3024 | 220.388 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0152 | 5001.4333 | 613.785 |  |  |  |  | 257.4934 | 267.7455 | 220.4024 | [7 empty] | -0.4104 | 0.1423 | 0.441 | 5001.6591 | 0.4672 | 614.0249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.5324 | -36.3297 | 38.4167 | 8001.8981 | 17.3096 | 641.3625 | [5 empty] | 258.4827 | 268.1263 | 221.067 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0151 | 5001.4289 | 614.2307 |  |  |  |  | 257.8392 | 268.4335 | 221.3072 | [7 empty] | -0.6818 | 0.0767 | 0.6894 | 5010.8755 | 0.6887 | 614.3966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.5633 | -36.3727 | 38.4675 | 8002.5644 | 17.3188 | 641.7914 | [5 empty] | 259.2782 | 268.9515 | 221.7471 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0151 | 5001.4244 | 614.6759 |  |  |  |  | 258.6344 | 269.2921 | 222.2308 | [7 empty] | -0.73 | 0.019 | 0.7323 | 5014.9705 | 0.7121 | 614.8593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.5991 | -36.4153 | 38.5196 | 8002.6456 | 17.3298 | 642.2794 | [5 empty] | 260.0751 | 269.7781 | 222.4283 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4201 | 615.1206 |  |  |  |  | 259.4451 | 270.1724 | 223.159 | [7 empty] | -0.7804 | -0.0344 | 0.7821 | 5018.8665 | 0.742 | 615.3322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6033 | -36.4127 | 38.5186 | 8002.6146 | 17.3128 | 642.272 | [5 empty] | 260.8732 | 270.6061 | 223.1107 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.4158 | 615.5647 |  |  |  |  | 259.4298 | 270.1622 | 223.1467 | [7 empty] | -0.7839 | -0.0328 | 0.7856 | 5018.8555 | 0.746 | 615.3267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.6307 | -36.4541 | 38.5667 | 8002.5885 | 17.3225 | 642.7302 | [5 empty] | 261.6727 | 271.4355 | 223.7943 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.4114 | 616.0083 |  |  |  |  | 261.3447 | 271.5084 | 222.3 | [7 empty] | -0.1008 | 0.4573 | 0.4831 | 4978.467 | 0.4587 | 616.0472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.6992 | -36.5372 | 38.6676 | 8003.4343 | 17.3572 | 643.6192 | [5 empty] | 262.4736 | 272.2663 | 224.479 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0148 | 5001.4071 | 616.4513 |  |  |  |  | 262.1893 | 272.4429 | 223.2707 | [7 empty] | -0.1652 | 0.4056 | 0.4522 | 4982.5714 | 0.4526 | 616.5454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.7264 | -36.5784 | 38.7156 | 8003.6466 | 17.3662 | 644.0552 | [5 empty] | 263.2758 | 273.0985 | 225.1648 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.4028 | 616.8938 |  |  |  |  | 262.9485 | 273.2598 | 224.1013 | [7 empty] | -0.204 | 0.3636 | 0.4305 | 4985.6188 | 0.4442 | 616.9795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.7264 | -36.5864 | 38.7232 | 8004.7842 | 17.3518 | 644.035 | [5 empty] | 264.0793 | 273.932 | 225.8518 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.3986 | 617.3358 |  |  |  |  | 263.754 | 274.1294 | 225.0116 | [7 empty] | -0.2504 | 0.3121 | 0.4125 | 4989.322 | 0.4382 | 617.4403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.7617 | -36.6158 | 38.7626 | 8003.5908 | 17.3587 | 644.5038 | [5 empty] | 264.8842 | 274.767 | 226.5399 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0146 | 5001.3943 | 617.7772 |  |  |  |  | 264.6184 | 275.0365 | 226.0337 | [7 empty] | -0.2896 | 0.2362 | 0.3842 | 4994.1631 | 0.4155 | 617.9195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.718 | -36.7884 | 38.9114 | 8011.8524 | 17.4125 | 645.2325 | [5 empty] | 265.6904 | 275.6033 | 227.2291 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.39 | 618.2182 |  |  |  |  | 265.543 | 276.0241 | 227.1136 | [7 empty] | -0.3402 | 0.1646 | 0.3857 | 4999.0066 | 0.4146 | 618.4395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.7443 | -36.8182 | 38.9483 | 8010.8576 | 17.4183 | 645.6599 | [5 empty] | 266.4979 | 276.4411 | 227.9196 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.3858 | 618.6585 |  |  |  |  | 266.3832 | 276.9461 | 228.0689 | [7 empty] | -0.3974 | 0.1147 | 0.4192 | 5002.8297 | 0.4397 | 618.9234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.7295 | -36.8206 | 38.9458 | 8010.2623 | 17.4041 | 645.6826 | [5 empty] | 267.3068 | 277.2802 | 228.6111 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3817 | 619.0984 |  |  |  |  | 266.6402 | 277.5925 | 228.5737 | [7 empty] | -0.6552 | 0.156 | 0.6783 | 5005.9912 | 0.6964 | 619.2618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.6552 | -36.9703 | 39.0632 | 8020.432 | 17.4374 | 645.9562 | [5 empty] | 268.117 | 278.1207 | 229.3038 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3775 | 619.5377 |  |  |  |  | 266.9388 | 278.2217 | 229.4641 | [7 empty] | -0.9178 | 0.0816 | 0.9241 | 5015.3621 | 0.908 | 619.5904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.7237 | -37.0399 | 39.1513 | 8019.7647 | 17.4679 | 646.8388 | [5 empty] | 268.9285 | 278.9626 | 229.9977 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0143 | 5001.3733 | 619.9765 |  |  |  |  | 269.3416 | 279.5872 | 228.672 | [7 empty] | 0.0836 | 0.5093 | 0.53 | 4972.2196 | 0.4367 | 620.3012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.7673 | -37.0868 | 39.2099 | 8021.0341 | 17.4787 | 647.2866 | [5 empty] | 269.7414 | 279.8059 | 230.6926 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3692 | 620.4148 |  |  |  |  | 269.2957 | 279.5527 | 228.6051 | [7 empty] | 0.0792 | 0.5211 | 0.541 | 4971.6928 | 0.4453 | 620.2833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.7834 | -37.1375 | 39.2631 | 8021.7558 | 17.4904 | 647.7253 | [5 empty] | 270.5557 | 280.6506 | 231.3888 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.365 | 620.8525 |  |  |  |  | 270.2075 | 280.4979 | 229.5998 | [7 empty] | 0.0541 | 0.4607 | 0.4778 | 4975.396 | 0.3989 | 620.7735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.8192 | -37.1868 | 39.3214 | 8023.0199 | 17.5018 | 648.1692 | [5 empty] | 271.3713 | 281.4966 | 232.0861 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0141 | 5001.361 | 621.2897 |  |  |  |  | 271.8639 | 282.0885 | 231.0983 | [7 empty] | 0.1191 | 0.3967 | 0.4273 | 4977.4584 | 0.337 | 621.5949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.8491 | -37.2084 | 39.3517 | 8021.4731 | 17.5048 | 648.5766 | [5 empty] | 272.1882 | 282.3441 | 232.7845 | [5 empty] | 0.0013 | -0.014 | 5001.3569 | 621.7264 |  |  |  |  | 271.8004 | 282.0151 | 231.0634 | [7 empty] | 0.1213 | 0.3891 | 0.4206 | 4977.8084 | 0.3284 | 621.5571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.8798 | -37.2592 | 39.4098 | 8023.054 | 17.5158 | 648.9919 | [5 empty] | 273.0065 | 283.1929 | 233.4841 | [5 empty] | 0.0013 | -0.014 | 5001.3528 | 622.1626 |  |  |  |  | 272.6993 | 282.9738 | 232.0415 | [7 empty] | 0.0812 | 0.3392 | 0.3621 | 4981.2548 | 0.2897 | 622.0501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -12.9147 | -37.3065 | 39.4659 | 8023.7979 | 17.5273 | 649.4552 | [5 empty] | 273.8261 | 284.0432 | 234.1848 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3487 | 622.5983 |  |  |  |  | 272.8721 | 283.5682 | 232.1061 | [7 empty] | -0.1517 | 0.4913 | 0.5279 | 4978.1265 | 0.5142 | 622.355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -12.9705 | -37.3878 | 39.5611 | 8024.5005 | 17.5594 | 650.2847 | [5 empty] | 274.647 | 284.8948 | 234.8867 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0138 | 5001.3447 | 623.0334 |  |  |  |  | 273.7076 | 284.4465 | 233.0425 | [7 empty] | -0.1841 | 0.4336 | 0.4843 | 4981.817 | 0.486 | 622.8045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.0059 | -37.4305 | 39.6131 | 8025.1885 | 17.5686 | 650.7126 | [5 empty] | 275.4693 | 285.7479 | 235.5897 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0138 | 5001.3407 | 623.468 |  |  |  |  | 274.5884 | 285.3851 | 234.0132 | [7 empty] | -0.2235 | 0.3813 | 0.4546 | 4985.3589 | 0.47 | 623.2834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.0296 | -37.4777 | 39.6655 | 8026.2476 | 17.5783 | 651.1139 | [5 empty] | 276.293 | 286.6023 | 236.2939 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3367 | 623.9021 |  |  |  |  | 275.4836 | 286.3185 | 235.0013 | [7 empty] | -0.2517 | 0.3217 | 0.4201 | 4989.0508 | 0.4444 | 623.7581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.0296 | -37.4789 | 39.6667 | 8026.717 | 17.5623 | 651.0865 | [5 empty] | 277.1179 | 287.4581 | 236.9992 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3327 | 624.3357 |  |  |  |  | 276.3579 | 287.2499 | 235.9725 | [7 empty] | -0.2912 | 0.2681 | 0.4061 | 4992.6533 | 0.4363 | 624.2303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.0581 | -37.5034 | 39.6992 | 8025.5144 | 17.566 | 651.4852 | [5 empty] | 277.9443 | 288.3153 | 237.7057 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0136 | 5001.3287 | 624.7688 |  |  |  |  | 277.2908 | 288.2365 | 236.9906 | [7 empty] | -0.327 | 0.2138 | 0.3994 | 4996.2084 | 0.4298 | 624.729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.0899 | -37.5629 | 39.766 | 8027.7312 | 17.5801 | 651.9251 | [5 empty] | 278.7719 | 289.174 | 238.4133 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3248 | 625.2014 |  |  |  |  | 278.1581 | 289.1707 | 237.9516 | [7 empty] | -0.3716 | 0.1649 | 0.4134 | 4999.6581 | 0.4394 | 625.1997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.1303 | -37.5978 | 39.8123 | 8027.6158 | 17.5877 | 652.3636 | [5 empty] | 279.6009 | 290.034 | 239.1221 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3208 | 625.6334 |  |  |  |  | 279.068 | 290.1255 | 238.9503 | [7 empty] | -0.4025 | 0.1086 | 0.4218 | 5003.2082 | 0.4376 | 625.6793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.1847 | -37.6816 | 39.9094 | 8028.5796 | 17.6201 | 653.1837 | [5 empty] | 280.4313 | 290.8954 | 239.832 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.317 | 626.065 |  |  |  |  | 279.414 | 290.8306 | 239.9123 | [7 empty] | -0.6775 | 0.0361 | 0.6806 | 5012.5687 | 0.6638 | 626.0325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.1807 | -37.6869 | 39.9132 | 8029.0018 | 17.6063 | 653.1833 | [5 empty] | 281.263 | 291.7582 | 240.5431 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0133 | 5001.3131 | 626.496 |  |  |  |  | 281.415 | 292.2161 | 238.9399 | [7 empty] | 0.0278 | 0.5432 | 0.5572 | 4972.1095 | 0.4763 | 626.7243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.2497 | -37.7636 | 40.0085 | 8029.3216 | 17.6379 | 654.0371 | [5 empty] | 282.0961 | 292.6224 | 241.2553 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0133 | 5001.3092 | 626.9265 |  |  |  |  | 281.485 | 292.2896 | 239.0387 | [7 empty] | 0.023 | 0.5329 | 0.5466 | 4972.7376 | 0.4684 | 626.7609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.2759 | -37.7946 | 40.0465 | 8028.9258 | 17.6428 | 654.4188 | [5 empty] | 282.9305 | 293.488 | 241.9687 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3053 | 627.3565 |  |  |  |  | 282.3012 | 293.1653 | 239.9421 | [7 empty] | -0.0173 | 0.4859 | 0.4994 | 4975.9925 | 0.4419 | 627.1964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.3067 | -37.8309 | 40.0909 | 8028.6397 | 17.6507 | 654.8509 | [5 empty] | 283.7662 | 294.3549 | 242.6832 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3015 | 627.7861 |  |  |  |  | 283.1454 | 294.0461 | 240.885 | [7 empty] | -0.0454 | 0.4275 | 0.4431 | 4979.5801 | 0.4031 | 627.6332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.3302 | -37.8907 | 40.1552 | 8030.8573 | 17.664 | 655.263 | [5 empty] | 284.6033 | 295.2233 | 243.3989 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0131 | 5001.2977 | 628.2151 |  |  |  |  | 284.0841 | 295.0711 | 241.9404 | [7 empty] | -0.1034 | 0.3749 | 0.4019 | 4983.4711 | 0.3866 | 628.14 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.3667 | -37.9247 | 40.1994 | 8030.9904 | 17.6701 | 655.6581 | [5 empty] | 285.4418 | 296.0931 | 244.1157 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.2938 | 628.6436 |  |  |  |  | 284.9389 | 295.9711 | 242.9186 | [7 empty] | -0.139 | 0.3125 | 0.3544 | 4987.4039 | 0.3562 | 628.5835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.3984 | -37.9822 | 40.2643 | 8033.6054 | 17.682 | 656.0424 | [5 empty] | 286.2815 | 296.9643 | 244.8337 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.29 | 629.0716 |  |  |  |  | 285.3726 | 296.7552 | 243.9936 | [7 empty] | -0.4086 | 0.2267 | 0.4748 | 4997.2456 | 0.5072 | 628.9689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.4235 | -38.0555 | 40.3419 | 8037.6236 | 17.698 | 656.4299 | [5 empty] | 287.1227 | 297.8369 | 245.5528 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2863 | 629.4991 |  |  |  |  | 286.4118 | 298.334 | 245.0007 | [7 empty] | -0.7047 | 0.3465 | 0.7922 | 4997.0721 | 0.8359 | 629.7421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.4575 | -37.9769 | 40.2791 | 8025.027 | 17.6769 | 656.8693 | [5 empty] | 287.9652 | 298.7109 | 246.2731 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2825 | 629.9261 |  |  |  |  | 286.3711 | 298.2856 | 244.9326 | [7 empty] | -0.6975 | 0.3535 | 0.7889 | 4996.5702 | 0.8333 | 629.7185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.4873 | -38.0316 | 40.3407 | 8027.0548 | 17.6885 | 657.2693 | [5 empty] | 288.809 | 299.5862 | 246.9945 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0128 | 5001.2788 | 630.3526 |  |  |  |  | 287.3595 | 299.3315 | 246.061 | [7 empty] | -0.7396 | 0.2841 | 0.7981 | 5000.9659 | 0.8318 | 630.2286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.5003 | -37.9703 | 40.2874 | 8016.7993 | 17.6688 | 657.6093 | [5 empty] | 289.6542 | 300.463 | 247.7171 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.275 | 630.7786 |  |  |  |  | 290.1391 | 301.1089 | 246.1869 | [7 empty] | 0.14 | 0.5422 | 0.572 | 4970.2661 | 0.4519 | 631.0916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.5411 | -38.016 | 40.3441 | 8017.8959 | 17.6792 | 658.0396 | [5 empty] | 290.5007 | 301.3412 | 248.4409 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2712 | 631.2041 |  |  |  |  | 290.1182 | 301.0816 | 246.1894 | [7 empty] | 0.1409 | 0.5351 | 0.5653 | 4970.6031 | 0.4439 | 631.0784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.5609 | -38.0792 | 40.4103 | 8020.3172 | 17.6934 | 658.4494 | [5 empty] | 291.3486 | 302.2208 | 249.1658 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.2676 | 631.6291 |  |  |  |  | 290.8639 | 301.8882 | 246.9974 | [7 empty] | 0.1029 | 0.4994 | 0.522 | 4973.2001 | 0.419 | 631.4685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.7053 | -38.0555 | 40.4368 | 8016.613 | 17.6895 | 658.9872 | [5 empty] | 292.1978 | 303.1018 | 249.8918 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.2639 | 632.0536 |  |  |  |  | 291.7114 | 302.8399 | 247.6408 | [7 empty] | 0.071 | 0.5417 | 0.5586 | 4971.733 | 0.4606 | 631.9275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.7369 | -38.1132 | 40.5018 | 8019.0141 | 17.702 | 659.386 | [5 empty] | 293.0484 | 303.9842 | 250.6191 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.2602 | 632.4776 |  |  |  |  | 292.551 | 303.7451 | 248.6416 | [7 empty] | 0.02 | 0.4768 | 0.4897 | 4976.0567 | 0.4189 | 632.3629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.8826 | -38.0671 | 40.5083 | 8012.83 | 17.6931 | 659.9376 | [5 empty] | 293.9004 | 304.8679 | 251.3474 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.2566 | 632.9012 |  |  |  |  | 293.2829 | 304.549 | 249.0618 | [7 empty] | 0.0179 | 0.5433 | 0.556 | 4972.7698 | 0.4767 | 632.7484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.7974 | -38.2021 | 40.6061 | 8020.3087 | 17.7218 | 660.2308 | [5 empty] | 294.7537 | 305.7531 | 252.0769 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.253 | 633.3242 |  |  |  |  | 294.2196 | 305.5417 | 250.1869 | [7 empty] | -0.03 | 0.4639 | 0.4772 | 4977.762 | 0.4255 | 633.2232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.8402 | -38.2405 | 40.6568 | 8020.9167 | 17.7299 | 660.6417 | [5 empty] | 295.6083 | 306.6397 | 252.8076 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2493 | 633.7467 |  |  |  |  | 295.1634 | 306.5261 | 251.265 | [7 empty] | -0.0632 | 0.3939 | 0.4113 | 4981.974 | 0.38 | 633.6926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.7545 | -38.3885 | 40.7671 | 8030.0352 | 17.7613 | 660.9118 | [5 empty] | 296.4643 | 307.5277 | 253.5395 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2457 | 634.1688 |  |  |  |  | 295.9431 | 307.3437 | 252.189 | [7 empty] | -0.0966 | 0.329 | 0.355 | 4985.9301 | 0.3428 | 634.0814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.7872 | -38.4115 | 40.7998 | 8028.4729 | 17.7658 | 661.3341 | [5 empty] | 297.3216 | 308.4171 | 254.2725 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2421 | 634.5904 |  |  |  |  | 296.8944 | 308.3393 | 253.2913 | [7 empty] | -0.1334 | 0.256 | 0.3001 | 4990.3569 | 0.3055 | 634.5535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.8176 | -38.4433 | 40.8401 | 8027.9518 | 17.772 | 661.7409 | [5 empty] | 298.1803 | 309.3079 | 255.0066 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2385 | 635.0115 |  |  |  |  | 297.0014 | 308.9066 | 253.2677 | [7 empty] | -0.3738 | 0.4211 | 0.573 | 4986.807 | 0.6057 | 634.8219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.8557 | -38.4811 | 40.8886 | 8028.1278 | 17.7804 | 662.1656 | [5 empty] | 299.0404 | 310.2001 | 255.7419 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.235 | 635.4321 |  |  |  |  | 297.9193 | 309.8647 | 254.3166 | [7 empty] | -0.4055 | 0.3538 | 0.547 | 4990.8416 | 0.5837 | 635.274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.8838 | -38.5486 | 40.9617 | 8031.3463 | 17.7955 | 662.5672 | [5 empty] | 299.9018 | 311.0937 | 256.4784 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2314 | 635.8522 |  |  |  |  | 298.3109 | 310.5817 | 255.3822 | [7 empty] | -0.6577 | 0.2565 | 0.7114 | 5000.7355 | 0.7424 | 635.6116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -13.908 | -38.613 | 41.0305 | 8034.0141 | 17.81 | 662.9736 | [5 empty] | 300.7646 | 311.9887 | 257.216 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2279 | 636.2718 |  |  |  |  | 301.0995 | 312.3929 | 255.4953 | [7 empty] | 0.1913 | 0.5215 | 0.5663 | 4970.7369 | 0.4297 | 636.4609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -13.9391 | -38.5304 | 40.9634 | 8021.2732 | 17.788 | 663.3955 | [5 empty] | 301.6287 | 312.8852 | 257.9548 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2244 | 636.6909 |  |  |  |  | 302.0335 | 313.3888 | 256.5863 | [7 empty] | 0.1439 | 0.4532 | 0.4865 | 4975.1084 | 0.376 | 636.9259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -13.9696 | -38.5971 | 41.0366 | 8024.9766 | 17.8017 | 663.7565 | [5 empty] | 302.4941 | 313.783 | 258.6947 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2209 | 637.1096 |  |  |  |  | 302.8349 | 314.1904 | 257.5904 | [7 empty] | 0.1248 | 0.362 | 0.3937 | 4980.0614 | 0.3024 | 637.2992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.0204 | -38.5786 | 41.0366 | 8014.9863 | 17.8081 | 664.5653 | [5 empty] | 303.361 | 314.6822 | 259.4358 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2174 | 637.5278 |  |  |  |  | 302.8115 | 314.1704 | 257.5595 | [7 empty] | 0.1237 | 0.366 | 0.3972 | 4979.88 | 0.3064 | 637.2899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.0262 | -38.5813 | 41.0412 | 8015.2233 | 17.7951 | 664.5872 | [5 empty] | 304.2291 | 315.5829 | 260.1781 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2139 | 637.9455 |  |  |  |  | 303.6794 | 315.098 | 258.538 | [7 empty] | 0.0826 | 0.3128 | 0.3346 | 4983.3654 | 0.2651 | 637.7208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.0634 | -38.6227 | 41.0929 | 8015.7196 | 17.8045 | 665.0121 | [5 empty] | 305.0987 | 316.4849 | 260.9215 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2104 | 638.3627 |  |  |  |  | 304.5436 | 316.1046 | 259.1698 | [7 empty] | 0.0339 | 0.3719 | 0.3849 | 4981.399 | 0.3235 | 638.1869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.1221 | -38.7468 | 41.2296 | 8020.7367 | 17.8472 | 665.8363 | [5 empty] | 305.9696 | 317.3883 | 261.666 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.207 | 638.7795 |  |  |  |  | 305.389 | 317.0628 | 260.2073 | [7 empty] | -0.0449 | 0.3147 | 0.3295 | 4985.8142 | 0.3031 | 638.6294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.1579 | -38.8181 | 41.3089 | 8024.5331 | 17.8634 | 666.2411 | [5 empty] | 306.8418 | 318.2932 | 262.4118 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.2035 | 639.1957 |  |  |  |  | 306.2868 | 318.0778 | 260.8292 | [7 empty] | -0.0746 | 0.3756 | 0.3945 | 4983.381 | 0.3687 | 639.0967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.1684 | -38.8168 | 41.3113 | 8024.3576 | 17.8499 | 666.2757 | [5 empty] | 307.7154 | 319.1995 | 263.1587 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.2001 | 639.6115 |  |  |  |  | 307.0462 | 318.9512 | 261.7426 | [7 empty] | -0.1498 | 0.3328 | 0.3759 | 4986.9981 | 0.3766 | 639.4977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.1949 | -38.8681 | 41.3687 | 8025.1527 | 17.8626 | 666.7261 | [5 empty] | 308.5904 | 320.1071 | 263.9067 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1967 | 640.0268 |  |  |  |  | 307.4478 | 319.7121 | 262.8526 | [7 empty] | -0.4201 | 0.2378 | 0.4894 | 4997.0143 | 0.5206 | 639.8462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.255 | -38.938 | 41.4551 | 8024.454 | 17.8919 | 667.5558 | [5 empty] | 309.4667 | 321.0162 | 264.6559 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1934 | 640.4417 |  |  |  |  | 308.6338 | 321.4192 | 264.0074 | [7 empty] | -0.6925 | 0.3398 | 0.7774 | 4997.2743 | 0.8159 | 640.6252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.2973 | -38.9866 | 41.5153 | 8025.7065 | 17.9035 | 667.9916 | [5 empty] | 310.3444 | 321.9267 | 265.4063 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.19 | 640.8561 |  |  |  |  | 308.6469 | 321.4478 | 264.0283 | [7 empty] | -0.7016 | 0.3416 | 0.7863 | 4997.3598 | 0.825 | 640.6382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.2989 | -38.9858 | 41.5151 | 8025.2699 | 17.8902 | 668.0253 | [5 empty] | 311.2234 | 322.8386 | 266.1579 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1866 | 641.27 |  |  |  |  | 309.5829 | 322.4533 | 265.075 | [7 empty] | -0.7456 | 0.2887 | 0.8047 | 5000.8453 | 0.8346 | 641.0952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.4327 | -39.0347 | 41.6073 | 8031.0552 | 17.8993 | 668.3688 | [5 empty] | 312.1038 | 323.7519 | 266.9106 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.1832 | 641.6834 |  |  |  |  | 312.536 | 324.3461 | 265.1704 | [7 empty] | 0.15 | 0.5619 | 0.5922 | 4969.9915 | 0.4629 | 641.9518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.4688 | -39.0676 | 41.6508 | 8030.4977 | 17.9069 | 668.7998 | [5 empty] | 312.9856 | 324.6666 | 267.6644 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1799 | 642.0963 |  |  |  |  | 312.5079 | 324.3155 | 265.1103 | [7 empty] | 0.1546 | 0.5706 | 0.6017 | 4969.4718 | 0.4684 | 641.938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.6258 | -39.1938 | 41.8238 | 8039.6462 | 17.9493 | 669.5884 | [5 empty] | 313.8687 | 325.5828 | 268.4194 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1766 | 642.5088 |  |  |  |  | 313.4329 | 325.3072 | 266.1769 | [7 empty] | 0.1073 | 0.5095 | 0.5313 | 4973.426 | 0.423 | 642.3849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.6479 | -39.1189 | 41.7614 | 8027.9716 | 17.9289 | 669.9727 | [5 empty] | 314.7532 | 326.5003 | 269.1756 | [5 empty] | 0.0011 | -0.011 | 5001.1733 | 642.9209 |  |  |  |  | 314.3834 | 326.3103 | 267.2366 | [7 empty] | 0.0714 | 0.4515 | 0.4679 | 4977.0022 | 0.3802 | 642.8356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.6808 | -39.1885 | 41.8382 | 8031.0221 | 17.9457 | 670.4076 | [5 empty] | 315.639 | 327.4193 | 269.933 | [5 empty] | 0.001 | -0.011 | 5001.17 | 643.3324 |  |  |  |  | 315.3509 | 327.373 | 268.3218 | [7 empty] | 0.012 | 0.403 | 0.4141 | 4980.563 | 0.3543 | 643.3117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.7112 | -39.0991 | 41.7653 | 8017.7471 | 17.9231 | 670.8302 | [5 empty] | 316.5262 | 328.3396 | 270.6915 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1667 | 643.7435 |  |  |  |  | 316.2206 | 328.2732 | 269.3113 | [7 empty] | -0.0134 | 0.3403 | 0.3515 | 4984.1503 | 0.3094 | 643.7139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.7392 | -39.1708 | 41.8423 | 8021.1998 | 17.9396 | 671.2348 | [5 empty] | 317.4147 | 329.2614 | 271.4511 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1635 | 644.1541 |  |  |  |  | 317.3199 | 329.7197 | 270.4519 | [7 empty] | -0.1981 | 0.3768 | 0.4358 | 4985.9495 | 0.4424 | 644.3579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.6688 | -39.3355 | 41.9719 | 8032.2465 | 17.974 | 671.507 | [5 empty] | 318.3047 | 330.1846 | 272.212 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1602 | 644.5643 |  |  |  |  | 317.4706 | 330.1235 | 270.5572 | [7 empty] | -0.3274 | 0.4531 | 0.5684 | 4984.7124 | 0.5899 | 644.5372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.6918 | -39.3945 | 42.0352 | 8034.4161 | 17.9867 | 671.8933 | [5 empty] | 319.1959 | 331.1092 | 272.974 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.157 | 644.974 |  |  |  |  | 318.2504 | 330.962 | 271.4677 | [7 empty] | -0.3686 | 0.4002 | 0.5527 | 4988.1109 | 0.5825 | 644.9089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.6329 | -39.5339 | 42.1454 | 8042.9615 | 18.0159 | 672.1913 | [5 empty] | 320.0886 | 332.0352 | 273.7372 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.1537 | 645.3833 |  |  |  |  | 319.1587 | 331.9388 | 272.5102 | [7 empty] | -0.4146 | 0.3433 | 0.546 | 4991.7946 | 0.5799 | 645.3407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.6612 | -39.6162 | 42.2325 | 8047.7115 | 18.0343 | 672.5775 | [5 empty] | 320.9826 | 332.9626 | 274.5015 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1505 | 645.792 |  |  |  |  | 320.1376 | 332.9944 | 273.6054 | [7 empty] | -0.4625 | 0.2901 | 0.5525 | 4995.331 | 0.5858 | 645.8061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.6627 | -39.6216 | 42.2381 | 8047.9843 | 18.0227 | 672.6048 | [5 empty] | 321.8779 | 333.8914 | 275.267 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1473 | 646.2004 |  |  |  |  | 321.0741 | 333.964 | 274.6726 | [7 empty] | -0.4888 | 0.2231 | 0.5427 | 4999.1195 | 0.5694 | 646.2322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.6916 | -39.5491 | 42.1802 | 8036.4875 | 18.0041 | 673.0173 | [5 empty] | 322.7747 | 334.8217 | 276.0336 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1441 | 646.6082 |  |  |  |  | 321.4566 | 334.7186 | 275.6759 | [7 empty] | -0.7488 | 0.1571 | 0.7683 | 5007.3526 | 0.7708 | 646.5631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.7242 | -39.5996 | 42.239 | 8037.7122 | 18.0157 | 673.4359 | [5 empty] | 323.6728 | 335.7533 | 276.8015 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1409 | 647.0156 |  |  |  |  | 322.4402 | 335.7545 | 276.8289 | [7 empty] | -0.7884 | 0.0843 | 0.7951 | 5011.6696 | 0.7766 | 647.0161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.7471 | -39.5015 | 42.1551 | 8023.3953 | 17.9909 | 673.8516 | [5 empty] | 324.5722 | 336.6864 | 277.5705 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1378 | 647.4226 |  |  |  |  | 323.4432 | 336.7656 | 277.9053 | [7 empty] | -0.7945 | 0.0221 | 0.7962 | 5014.8201 | 0.7594 | 647.4571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.7845 | -39.5537 | 42.2172 | 8024.4027 | 18.0046 | 674.317 | [5 empty] | 325.473 | 337.6209 | 278.3406 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1346 | 647.8291 |  |  |  |  | 325.4673 | 338.2524 | 276.94 | [7 empty] | -0.1874 | 0.5114 | 0.5548 | 4979.3671 | 0.5423 | 648.1031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -14.9331 | -39.5978 | 42.3107 | 8029.23 | 18.0153 | 674.7301 | [5 empty] | 326.3752 | 338.5568 | 279.1119 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1315 | 648.2351 |  |  |  |  | 325.4456 | 338.2451 | 276.9454 | [7 empty] | -0.1979 | 0.5099 | 0.5569 | 4979.6445 | 0.5461 | 648.1 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -14.9641 | -39.6394 | 42.3606 | 8029.4929 | 18.0248 | 675.1469 | [5 empty] | 327.2787 | 339.4941 | 279.8844 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1284 | 648.6407 |  |  |  |  | 326.0995 | 339.0792 | 277.9656 | [7 empty] | -0.3278 | 0.4398 | 0.5573 | 4985.5317 | 0.5795 | 648.4613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.0878 | -39.6858 | 42.4479 | 8034.1859 | 18.0348 | 675.5152 | [5 empty] | 328.1837 | 340.4329 | 280.6581 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1253 | 649.0458 |  |  |  |  | 327.0762 | 340.0927 | 279.0462 | [7 empty] | -0.353 | 0.379 | 0.5261 | 4988.9758 | 0.5544 | 648.8991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.1284 | -39.7352 | 42.5086 | 8035.6373 | 18.0462 | 675.9273 | [5 empty] | 329.0899 | 341.373 | 281.4329 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1222 | 649.4505 |  |  |  |  | 328.0403 | 341.088 | 280.0913 | [7 empty] | -0.373 | 0.3231 | 0.5008 | 4992.0771 | 0.5316 | 649.3279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.0382 | -39.741 | 42.482 | 8029.6253 | 18.0417 | 676.2003 | [5 empty] | 329.9976 | 342.3146 | 282.2089 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1191 | 649.8547 |  |  |  |  | 328.9626 | 342.0579 | 281.1106 | [7 empty] | -0.4032 | 0.2699 | 0.4917 | 4995.234 | 0.522 | 649.7446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.0852 | -39.7883 | 42.5429 | 8030.6497 | 18.0537 | 676.648 | [5 empty] | 330.9066 | 343.2576 | 282.9861 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.116 | 650.2585 |  |  |  |  | 329.897 | 343.0462 | 282.1655 | [7 empty] | -0.439 | 0.2125 | 0.4931 | 4998.7025 | 0.5185 | 650.1681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -14.9908 | -39.7965 | 42.5174 | 8025.4204 | 18.0483 | 676.8668 | [5 empty] | 331.817 | 344.202 | 283.7644 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1129 | 650.6618 |  |  |  |  | 330.9227 | 344.109 | 283.3621 | [7 empty] | -0.4708 | 0.1342 | 0.4933 | 5003.1003 | 0.5052 | 650.6222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.0297 | -39.8437 | 42.5753 | 8025.8822 | 18.0608 | 677.3354 | [5 empty] | 332.7287 | 345.1478 | 284.5439 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1098 | 651.0647 |  |  |  |  | 331.8034 | 345.0674 | 283.9563 | [7 empty] | -0.4768 | 0.1849 | 0.516 | 5000.7571 | 0.5364 | 651.0305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.0961 | -39.9113 | 42.6619 | 8024.474 | 18.0908 | 678.2064 | [5 empty] | 333.6418 | 346.0951 | 285.3245 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1068 | 651.4672 |  |  |  |  | 332.6127 | 345.94 | 284.881 | [7 empty] | -0.5173 | 0.1375 | 0.5388 | 5003.8171 | 0.549 | 651.4014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.124 | -39.9497 | 42.7078 | 8024.3233 | 18.0995 | 678.6194 | [5 empty] | 334.5563 | 347.0437 | 286.1064 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.1038 | 651.8692 |  |  |  |  | 333.6182 | 347.005 | 285.6037 | [7 empty] | -0.5136 | 0.1764 | 0.5472 | 5001.863 | 0.5646 | 651.8528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.1608 | -39.9902 | 42.7588 | 8024.4327 | 18.1094 | 679.0544 | [5 empty] | 335.4721 | 347.9938 | 286.8894 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.1008 | 652.2707 |  |  |  |  | 334.4823 | 347.9252 | 286.5928 | [7 empty] | -0.5508 | 0.1224 | 0.5673 | 5005.1753 | 0.5722 | 652.2417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.1957 | -40.0268 | 42.8054 | 8024.7409 | 18.1167 | 679.4336 | [5 empty] | 336.3893 | 348.9453 | 287.6735 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.0978 | 652.6718 |  |  |  |  | 334.8991 | 348.6901 | 287.7379 | [7 empty] | -0.8028 | 0.024 | 0.8045 | 5014.6908 | 0.7659 | 652.5643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.2282 | -40.0646 | 42.8524 | 8024.3147 | 18.1262 | 679.8768 | [5 empty] | 337.3079 | 349.8982 | 288.4589 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0948 | 653.0725 |  |  |  |  | 337.4376 | 350.494 | 286.9339 | [7 empty] | -0.0681 | 0.5104 | 0.5246 | 4977.4771 | 0.4762 | 653.3224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.2685 | -40.0951 | 42.8953 | 8023.7863 | 18.1332 | 680.2905 | [5 empty] | 338.2278 | 350.8526 | 289.2454 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0918 | 653.4727 |  |  |  |  | 337.4297 | 350.4799 | 286.9143 | [7 empty] | -0.0637 | 0.5118 | 0.5254 | 4977.325 | 0.4744 | 653.3165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.2964 | -40.1341 | 42.9417 | 8023.5534 | 18.1424 | 680.7129 | [5 empty] | 339.1492 | 351.8083 | 290.0331 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.0888 | 653.8724 |  |  |  |  | 338.1317 | 351.3733 | 287.9686 | [7 empty] | -0.1952 | 0.4475 | 0.4973 | 4982.8871 | 0.4929 | 653.6906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.4395 | -40.1785 | 43.0344 | 8028.7102 | 18.1521 | 681.0741 | [5 empty] | 340.0718 | 352.7655 | 290.8219 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.0859 | 654.2718 |  |  |  |  | 339.1493 | 352.4015 | 289.1075 | [7 empty] | -0.2083 | 0.3747 | 0.4375 | 4986.6253 | 0.444 | 654.12 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.4653 | -40.2357 | 43.097 | 8030.6822 | 18.1645 | 681.4579 | [5 empty] | 340.9959 | 353.7241 | 291.612 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.083 | 654.6707 |  |  |  |  | 339.884 | 353.319 | 290.2521 | [7 empty] | -0.3403 | 0.2932 | 0.4561 | 4993.01 | 0.4839 | 654.5022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.6244 | -40.3156 | 43.2289 | 8035.3382 | 18.1946 | 682.1964 | [5 empty] | 341.9213 | 354.6841 | 292.4032 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.08 | 655.0691 |  |  |  |  | 341.0531 | 354.9748 | 291.3702 | [7 empty] | -0.5778 | 0.3852 | 0.7004 | 4993.0859 | 0.7379 | 655.1896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.6307 | -40.331 | 43.2457 | 8037.1015 | 18.1851 | 682.1974 | [5 empty] | 342.8481 | 355.6456 | 293.1955 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0771 | 655.4671 |  |  |  |  | 341.4776 | 355.7585 | 292.5311 | [7 empty] | -0.8333 | 0.2883 | 0.8857 | 5002.501 | 0.9049 | 655.5138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.6566 | -40.3649 | 43.2867 | 8036.7622 | 18.1918 | 682.5783 | [5 empty] | 343.7763 | 356.6084 | 293.9891 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0742 | 655.8647 |  |  |  |  | 341.4081 | 355.6707 | 292.4142 | [7 empty] | -0.8196 | 0.2978 | 0.8761 | 5001.7929 | 0.8994 | 655.4776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.6833 | -40.4207 | 43.3484 | 8038.6123 | 18.2039 | 682.9617 | [5 empty] | 344.7058 | 357.5727 | 294.7838 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0713 | 656.2619 |  |  |  |  | 344.6288 | 357.6482 | 292.4502 | [7 empty] | 0.1525 | 0.5713 | 0.6 | 4970.669 | 0.464 | 656.2929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.717 | -40.4436 | 43.382 | 8037.1962 | 18.2087 | 683.3629 | [5 empty] | 345.6367 | 358.5384 | 295.5797 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0684 | 656.6586 |  |  |  |  | 345.6541 | 358.6993 | 293.5869 | [7 empty] | 0.1321 | 0.5053 | 0.5309 | 4974.2041 | 0.4118 | 656.7246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.7349 | -40.4935 | 43.435 | 8038.4696 | 18.2184 | 683.7184 | [5 empty] | 346.569 | 359.5055 | 296.3767 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.0655 | 657.0549 |  |  |  |  | 346.7092 | 359.7662 | 294.7325 | [7 empty] | 0.1212 | 0.4393 | 0.4642 | 4977.556 | 0.359 | 657.1615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.7658 | -40.4353 | 43.392 | 8028.9707 | 18.2038 | 684.1115 | [5 empty] | 347.5027 | 360.4741 | 297.1749 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.0627 | 657.4507 |  |  |  |  | 346.7653 | 359.8394 | 294.8663 | [7 empty] | 0.1049 | 0.423 | 0.4444 | 4978.631 | 0.3489 | 657.1914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.7967 | -40.4992 | 43.4629 | 8031.614 | 18.2183 | 684.5069 | [5 empty] | 348.4377 | 361.4441 | 297.9743 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0598 | 657.8461 |  |  |  |  | 347.7611 | 360.869 | 296.0182 | [7 empty] | 0.076 | 0.3504 | 0.3672 | 4982.6216 | 0.2923 | 657.6118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.8252 | -40.4289 | 43.4078 | 8020.8227 | 18.2009 | 684.903 | [5 empty] | 349.3741 | 362.4155 | 298.7749 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0089 | 5001.057 | 658.2411 |  |  |  |  | 348.8667 | 362.2074 | 297.1747 | [7 empty] | -0.042 | 0.3515 | 0.363 | 4984.785 | 0.3273 | 658.1566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.8538 | -40.4955 | 43.4802 | 8024.2888 | 18.2144 | 685.2447 | [5 empty] | 350.3118 | 363.3883 | 299.5767 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0089 | 5001.0541 | 658.6356 |  |  |  |  | 349.9059 | 363.261 | 298.4133 | [7 empty] | -0.0648 | 0.262 | 0.2788 | 4989.4535 | 0.2628 | 658.5841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.7904 | -40.6275 | 43.5802 | 8032.0941 | 18.2394 | 685.4967 | [5 empty] | 351.251 | 364.3626 | 300.3796 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0513 | 659.0298 |  |  |  |  | 351.0271 | 364.6833 | 299.5435 | [7 empty] | -0.2121 | 0.2909 | 0.3677 | 4990.8408 | 0.3814 | 659.1593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.8109 | -40.6819 | 43.6384 | 8033.4062 | 18.2515 | 685.8921 | [5 empty] | 352.1915 | 365.3382 | 301.1837 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0486 | 659.4235 |  |  |  |  | 351.1022 | 365.0152 | 299.5222 | [7 empty] | -0.331 | 0.379 | 0.5104 | 4988.8915 | 0.5339 | 659.2932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.7462 | -40.8421 | 43.7645 | 8043.9484 | 18.2833 | 686.145 | [5 empty] | 353.1334 | 366.3153 | 301.989 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0457 | 659.8167 |  |  |  |  | 352.0844 | 366.0517 | 300.5998 | [7 empty] | -0.3631 | 0.3274 | 0.4954 | 4991.9274 | 0.523 | 659.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.7823 | -40.8665 | 43.8003 | 8042.4272 | 18.2894 | 686.5714 | [5 empty] | 354.0767 | 367.2939 | 302.7954 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0429 | 660.2096 |  |  |  |  | 352.6064 | 366.6253 | 301.1909 | [7 empty] | -0.3934 | 0.3019 | 0.5018 | 4993.696 | 0.5319 | 659.9413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.8174 | -40.8963 | 43.8408 | 8041.4243 | 18.2967 | 686.9965 | [5 empty] | 355.0213 | 368.2738 | 303.603 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0402 | 660.602 |  |  |  |  | 353.6277 | 367.7086 | 302.3551 | [7 empty] | -0.4335 | 0.2398 | 0.5004 | 4997.3687 | 0.527 | 660.3757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.8568 | -40.9291 | 43.8857 | 8041.2267 | 18.3039 | 687.3931 | [5 empty] | 355.9673 | 369.2552 | 304.4118 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0374 | 660.9939 |  |  |  |  | 354.2672 | 368.6522 | 302.9866 | [7 empty] | -0.5812 | 0.2945 | 0.6562 | 4997.5263 | 0.6858 | 660.7532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.882 | -40.9875 | 43.9493 | 8043.5213 | 18.3159 | 687.7509 | [5 empty] | 356.9147 | 370.238 | 305.2218 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0346 | 661.3855 |  |  |  |  | 355.6742 | 370.4929 | 305.2238 | [7 empty] | -0.8718 | 0.1548 | 0.8878 | 5009.4642 | 0.8752 | 661.4869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -15.9212 | -41.0315 | 44.0045 | 8043.979 | 18.3268 | 688.1819 | [5 empty] | 357.8635 | 371.2222 | 306.033 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0319 | 661.7766 |  |  |  |  | 356.6167 | 371.512 | 306.3028 | [7 empty] | -0.918 | 0.1023 | 0.9254 | 5012.781 | 0.8959 | 661.8916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -15.9403 | -40.9455 | 43.9313 | 8032.008 | 18.3043 | 688.5233 | [5 empty] | 358.8136 | 372.2079 | 306.8453 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0292 | 662.1674 |  |  |  |  | 357.6477 | 372.6005 | 307.4474 | [7 empty] | -0.9517 | 0.0462 | 0.954 | 5016.0256 | 0.9061 | 662.3227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -15.9411 | -40.955 | 43.9405 | 8033.0239 | 18.2938 | 688.5193 | [5 empty] | 359.7651 | 373.195 | 307.6588 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0265 | 662.5577 |  |  |  |  | 357.5688 | 372.5121 | 307.3467 | [7 empty] | -0.9453 | 0.0522 | 0.948 | 5015.6273 | 0.903 | 662.2877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -15.972 | -40.9801 | 43.9752 | 8031.4661 | 18.3 | 688.9399 | [5 empty] | 360.718 | 374.1835 | 308.4735 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.0238 | 662.9475 |  |  |  |  | 359.985 | 374.2803 | 306.4975 | [7 empty] | -0.2898 | 0.53 | 0.6118 | 4981.2145 | 0.6148 | 662.9856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.0354 | -40.9133 | 43.9361 | 8017.8294 | 18.2952 | 689.7086 | [5 empty] | 361.6723 | 375.1735 | 309.2893 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.021 | 663.337 |  |  |  |  | 360.9559 | 375.312 | 307.6084 | [7 empty] | -0.3291 | 0.4709 | 0.5817 | 4984.7061 | 0.5973 | 663.3914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.0609 | -40.9725 | 44.0006 | 8020.066 | 18.3078 | 690.0763 | [5 empty] | 362.6279 | 376.1648 | 310.1064 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0183 | 663.726 |  |  |  |  | 361.9669 | 376.402 | 308.7244 | [7 empty] | -0.3736 | 0.423 | 0.5711 | 4987.7647 | 0.5956 | 663.819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.0714 | -40.9773 | 44.0089 | 8020.5651 | 18.2973 | 690.104 | [5 empty] | 363.585 | 377.1576 | 310.9246 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0156 | 664.1146 |  |  |  |  | 362.8784 | 377.3936 | 309.7829 | [7 empty] | -0.4231 | 0.3703 | 0.5683 | 4991.1341 | 0.598 | 664.2069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.0954 | -41.0167 | 44.0544 | 8020.7196 | 18.3055 | 690.4795 | [5 empty] | 364.5434 | 378.1519 | 311.744 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.013 | 664.5028 |  |  |  |  | 363.892 | 378.45 | 310.9228 | [7 empty] | -0.4517 | 0.3083 | 0.5521 | 4994.5489 | 0.5816 | 664.6191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.1714 | -41.1109 | 44.1699 | 8023.022 | 18.3393 | 691.2687 | [5 empty] | 365.5032 | 379.1475 | 312.5646 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0104 | 664.8906 |  |  |  |  | 364.8782 | 379.5129 | 312.0773 | [7 empty] | -0.5009 | 0.247 | 0.5628 | 4998.3065 | 0.5873 | 665.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.2316 | -41.183 | 44.2591 | 8022.8591 | 18.3673 | 692.0373 | [5 empty] | 366.4643 | 380.1446 | 313.3863 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.0076 | 665.278 |  |  |  |  | 364.8813 | 379.4941 | 312.0813 | [7 empty] | -0.4902 | 0.2409 | 0.5505 | 4998.3949 | 0.5754 | 665.0254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.2253 | -41.1926 | 44.2658 | 8023.9878 | 18.3559 | 692.0033 | [5 empty] | 367.4269 | 381.1431 | 314.2092 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.005 | 665.6649 |  |  |  |  | 366.2941 | 381.3936 | 314.3273 | [7 empty] | -0.8022 | 0.1167 | 0.8126 | 5009.8671 | 0.7945 | 665.7618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.259 | -41.2245 | 44.3078 | 8023.4817 | 18.363 | 692.3985 | [5 empty] | 368.3908 | 382.1431 | 315.0333 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5001.0024 | 666.0515 |  |  |  |  | 367.4747 | 382.6625 | 315.5925 | [7 empty] | -0.847 | 0.0698 | 0.8513 | 5012.8553 | 0.8175 | 666.2519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.2983 | -41.2561 | 44.3517 | 8023.024 | 18.3705 | 692.8039 | [5 empty] | 369.3561 | 383.1445 | 315.8586 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5000.9997 | 666.4376 |  |  |  |  | 367.4461 | 382.6439 | 315.631 | [7 empty] | -0.8586 | 0.0583 | 0.8619 | 5013.5996 | 0.8239 | 666.2447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.329 | -41.2997 | 44.4036 | 8023.9089 | 18.3794 | 693.1693 | [5 empty] | 370.3228 | 384.1473 | 316.6851 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9972 | 666.8233 |  |  |  |  | 369.922 | 384.423 | 314.5665 | [7 empty] | -0.163 | 0.5758 | 0.6061 | 4977.0157 | 0.5724 | 666.9292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.3554 | -41.3403 | 44.4511 | 8024.5438 | 18.3871 | 693.5187 | [5 empty] | 371.2908 | 385.1516 | 317.5127 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9945 | 667.2086 |  |  |  |  | 371.0367 | 385.6071 | 315.8565 | [7 empty] | -0.2088 | 0.5055 | 0.5544 | 4981.1083 | 0.5427 | 667.3831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.3887 | -41.3695 | 44.4906 | 8023.8338 | 18.3935 | 693.9074 | [5 empty] | 372.2603 | 386.1572 | 318.3416 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.992 | 667.5935 |  |  |  |  | 372.0475 | 386.7195 | 316.9844 | [7 empty] | -0.265 | 0.4615 | 0.5392 | 4984.1688 | 0.5449 | 667.8083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.4526 | -41.4509 | 44.5899 | 8025.1682 | 18.4224 | 694.6328 | [5 empty] | 373.2311 | 387.1644 | 319.1716 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9894 | 667.978 |  |  |  |  | 372.0143 | 386.6741 | 316.9463 | [7 empty] | -0.2588 | 0.4608 | 0.5356 | 4984.0834 | 0.54 | 667.791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.4819 | -41.4943 | 44.641 | 8025.7395 | 18.4318 | 695.0166 | [5 empty] | 374.2033 | 388.1729 | 320.0028 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9868 | 668.3621 |  |  |  |  | 373.0757 | 387.805 | 318.0766 | [7 empty] | -0.2943 | 0.4174 | 0.5174 | 4986.7422 | 0.5316 | 668.2221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.5123 | -41.5078 | 44.6649 | 8023.5905 | 18.4341 | 695.3901 | [5 empty] | 375.1769 | 389.1829 | 320.8351 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9842 | 668.7457 |  |  |  |  | 373.9453 | 388.8157 | 318.5932 | [7 empty] | -0.3245 | 0.4961 | 0.5995 | 4983.6874 | 0.6111 | 668.6063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.5469 | -41.5636 | 44.7295 | 8026.0612 | 18.4452 | 695.7302 | [5 empty] | 376.1518 | 390.1943 | 321.6687 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9817 | 669.129 |  |  |  |  | 374.9616 | 389.9154 | 319.703 | [7 empty] | -0.369 | 0.4527 | 0.5903 | 4986.4994 | 0.6113 | 669.0234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.5776 | -41.6063 | 44.7807 | 8026.8838 | 18.4539 | 696.091 | [5 empty] | 377.1282 | 391.2071 | 322.5034 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9791 | 669.5118 |  |  |  |  | 375.9081 | 390.9945 | 320.3881 | [7 empty] | -0.4033 | 0.505 | 0.6526 | 4984.7364 | 0.6737 | 669.4315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.608 | -41.6516 | 44.834 | 8027.8262 | 18.4634 | 696.461 | [5 empty] | 378.1059 | 392.2214 | 323.3393 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9766 | 669.8943 |  |  |  |  | 376.8689 | 392.0783 | 321.4956 | [7 empty] | -0.4721 | 0.4623 | 0.6664 | 4987.9437 | 0.696 | 669.8404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.6441 | -41.7019 | 44.8942 | 8029.4654 | 18.4741 | 696.8292 | [5 empty] | 379.085 | 393.2371 | 324.1764 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9741 | 670.2763 |  |  |  |  | 377.3113 | 392.9387 | 322.6659 | [7 empty] | -0.7402 | 0.3872 | 0.8394 | 4996.2192 | 0.8698 | 670.1641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.6698 | -41.7679 | 44.965 | 8032.4645 | 18.4878 | 697.18 | [5 empty] | 380.0655 | 394.2543 | 325.0147 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9716 | 670.6579 |  |  |  |  | 378.3571 | 394.0614 | 323.8706 | [7 empty] | -0.7868 | 0.3267 | 0.8554 | 4999.8318 | 0.8769 | 670.5857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.7014 | -41.8179 | 45.0232 | 8033.9335 | 18.4982 | 697.5454 | [5 empty] | 381.0474 | 395.2729 | 325.8542 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9691 | 671.0392 |  |  |  |  | 381.4927 | 395.7439 | 323.8832 | [7 empty] | 0.2213 | 0.5202 | 0.5717 | 4972.9386 | 0.4199 | 671.2152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.6993 | -41.816 | 45.0208 | 8033.5884 | 18.4859 | 697.5537 | [5 empty] | 382.0307 | 396.2929 | 326.6948 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.9666 | 671.42 |  |  |  |  | 381.5354 | 395.7863 | 323.9392 | [7 empty] | 0.2203 | 0.5153 | 0.5668 | 4973.1791 | 0.4162 | 671.231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.7305 | -41.8788 | 45.0906 | 8036.8048 | 18.498 | 697.875 | [5 empty] | 383.0153 | 397.3144 | 327.5367 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.9641 | 671.8004 |  |  |  |  | 382.6863 | 397.3247 | 325.2167 | [7 empty] | 0.0275 | 0.5367 | 0.5445 | 4975.6954 | 0.4547 | 671.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.7683 | -41.9126 | 45.1361 | 8036.6813 | 18.5056 | 698.2608 | [5 empty] | 384.0013 | 398.3373 | 328.3797 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9616 | 672.1805 |  |  |  |  | 383.6247 | 398.3042 | 326.3023 | [7 empty] | -0.0025 | 0.4744 | 0.4815 | 4979.0813 | 0.4117 | 672.1682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.794 | -41.9521 | 45.1823 | 8036.8982 | 18.5137 | 698.6287 | [5 empty] | 384.9888 | 399.3616 | 329.2239 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9591 | 672.5601 |  |  |  |  | 384.6781 | 399.4921 | 327.5322 | [7 empty] | -0.079 | 0.4246 | 0.439 | 4982.73 | 0.4021 | 672.6084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.8286 | -41.9888 | 45.2294 | 8037.1116 | 18.5214 | 699.0002 | [5 empty] | 385.9776 | 400.3874 | 330.0692 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9567 | 672.9393 |  |  |  |  | 385.6286 | 400.5513 | 328.5387 | [7 empty] | -0.132 | 0.3996 | 0.4277 | 4984.8312 | 0.4097 | 672.9998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.8554 | -42.0285 | 45.2762 | 8037.8409 | 18.5285 | 699.33 | [5 empty] | 386.9678 | 401.4146 | 330.9158 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9543 | 673.3182 |  |  |  |  | 386.6827 | 401.7402 | 329.7624 | [7 empty] | -0.2076 | 0.3517 | 0.4147 | 4988.3662 | 0.4199 | 673.4381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -16.8913 | -42.0533 | 45.3126 | 8036.3433 | 18.535 | 699.7512 | [5 empty] | 387.9593 | 402.4432 | 331.7636 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9518 | 673.6966 |  |  |  |  | 386.7194 | 401.762 | 329.8212 | [7 empty] | -0.2024 | 0.3415 | 0.4033 | 4988.7386 | 0.4099 | 673.4461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -16.9312 | -42.093 | 45.3644 | 8037.3105 | 18.5429 | 700.0983 | [5 empty] | 388.9523 | 403.4733 | 332.6125 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9494 | 674.0746 |  |  |  |  | 388.4247 | 403.2417 | 334.4097 | [7 empty] | -0.3607 | -0.4227 | 0.5509 | 5026.4017 | 0.3872 | 673.9897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -16.9539 | -42.1476 | 45.4236 | 8039.2452 | 18.5535 | 700.4337 | [5 empty] | 389.9466 | 404.5048 | 333.4626 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0068 | 5000.947 | 674.4523 |  |  |  |  | 390.3947 | 404.8822 | 331.1459 | [7 empty] | 0.2966 | 0.5657 | 0.6446 | 4969.8001 | 0.4622 | 674.5902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -16.987 | -42.1755 | 45.4618 | 8038.3319 | 18.5597 | 700.8226 | [5 empty] | 390.9424 | 405.5378 | 334.3139 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0068 | 5000.9446 | 674.8295 |  |  |  |  | 391.3453 | 406.0138 | 332.3697 | [7 empty] | 0.1889 | 0.511 | 0.551 | 4974.2027 | 0.41 | 675.0031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.0191 | -42.2183 | 45.5136 | 8039.3937 | 18.568 | 701.1631 | [5 empty] | 391.9395 | 406.5722 | 335.1664 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9422 | 675.2064 |  |  |  |  | 391.3728 | 406.0231 | 332.4038 | [7 empty] | 0.1969 | 0.5039 | 0.547 | 4974.3834 | 0.405 | 675.0065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.0542 | -42.2529 | 45.5589 | 8039.8263 | 18.5743 | 701.4991 | [5 empty] | 392.938 | 407.608 | 336.0201 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9398 | 675.5828 |  |  |  |  | 392.4324 | 407.2293 | 333.5796 | [7 empty] | 0.1209 | 0.4706 | 0.4922 | 4977.2542 | 0.3798 | 675.4453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.0851 | -42.2875 | 45.6025 | 8039.9127 | 18.581 | 701.8509 | [5 empty] | 393.9379 | 408.6453 | 336.875 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9374 | 675.9589 |  |  |  |  | 393.6054 | 408.812 | 334.8753 | [7 empty] | -0.0784 | 0.4972 | 0.51 | 4979.6175 | 0.4613 | 676.0193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.1107 | -42.3371 | 45.6582 | 8041.1005 | 18.5914 | 702.2152 | [5 empty] | 394.9392 | 409.684 | 337.731 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.935 | 676.3346 |  |  |  |  | 394.611 | 409.9105 | 335.9594 | [7 empty] | -0.1252 | 0.4612 | 0.4845 | 4982.0819 | 0.4552 | 676.4164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.1728 | -42.4321 | 45.7696 | 8044.0775 | 18.6217 | 702.8901 | [5 empty] | 395.9419 | 410.7242 | 338.5883 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9326 | 676.7099 |  |  |  |  | 395.4126 | 410.6411 | 336.5953 | [7 empty] | -0.0732 | 0.4463 | 0.4588 | 4981.8478 | 0.4161 | 676.6799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.1798 | -42.4318 | 45.772 | 8043.5835 | 18.6117 | 702.9482 | [5 empty] | 396.9459 | 411.7658 | 339.4467 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9302 | 677.0848 |  |  |  |  | 396.4689 | 411.7952 | 337.7315 | [7 empty] | -0.1221 | 0.4093 | 0.4335 | 4984.3904 | 0.4107 | 677.0953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.2063 | -42.4689 | 45.8164 | 8043.8886 | 18.6186 | 703.2884 | [5 empty] | 397.9514 | 412.8088 | 340.3063 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9279 | 677.4593 |  |  |  |  | 397.4915 | 412.9907 | 338.4453 | [7 empty] | -0.1697 | 0.4772 | 0.5127 | 4982.2072 | 0.4928 | 677.5245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.1555 | -42.5089 | 45.8344 | 8041.533 | 18.6255 | 703.6559 | [5 empty] | 398.9582 | 413.8533 | 341.1671 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9256 | 677.8334 |  |  |  |  | 398.6371 | 414.2413 | 339.7759 | [7 empty] | -0.231 | 0.4155 | 0.4813 | 4986.068 | 0.4832 | 677.9721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.0961 | -42.5895 | 45.8871 | 8038.4112 | 18.6517 | 704.3823 | [5 empty] | 399.9664 | 414.8992 | 342.0291 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9233 | 678.2071 |  |  |  |  | 399.6024 | 415.353 | 340.8718 | [7 empty] | -0.3069 | 0.3836 | 0.4966 | 4988.8482 | 0.5131 | 678.369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.13 | -42.5742 | 45.8856 | 8037.8406 | 18.6378 | 704.4044 | [5 empty] | 400.9761 | 415.9466 | 342.8923 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9209 | 678.5804 |  |  |  |  | 400.5891 | 416.3967 | 341.9471 | [7 empty] | -0.3373 | 0.3378 | 0.4823 | 4991.4402 | 0.504 | 678.7406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.1866 | -42.6393 | 45.9671 | 8036.8101 | 18.6634 | 705.1577 | [5 empty] | 401.9871 | 416.9954 | 343.7566 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9186 | 678.9534 |  |  |  |  | 400.6392 | 416.4902 | 342.047 | [7 empty] | -0.3618 | 0.3357 | 0.4983 | 4991.9664 | 0.5219 | 678.7739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.2278 | -42.6802 | 46.0205 | 8037.847 | 18.6717 | 705.5068 | [5 empty] | 402.9995 | 418.0456 | 344.6222 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.9163 | 679.326 |  |  |  |  | 401.6089 | 417.5515 | 343.1499 | [7 empty] | -0.4122 | 0.2897 | 0.5079 | 4994.9172 | 0.5328 | 679.1508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.245 | -42.7079 | 46.0526 | 8036.8185 | 18.6766 | 705.8564 | [5 empty] | 404.0133 | 419.0973 | 345.4889 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.914 | 679.6981 |  |  |  |  | 402.7175 | 418.7957 | 344.4001 | [7 empty] | -0.4828 | 0.2473 | 0.5458 | 4998.0645 | 0.5669 | 679.5915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.2798 | -42.7427 | 46.098 | 8037.0554 | 18.6834 | 706.2061 | [5 empty] | 405.0285 | 420.1504 | 346.3569 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9117 | 680.0699 |  |  |  |  | 403.1016 | 419.6125 | 345.5055 | [7 empty] | -0.7469 | 0.1829 | 0.771 | 5005.5879 | 0.7678 | 679.8801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.4179 | -42.7024 | 46.1127 | 8032.2028 | 18.679 | 706.6783 | [5 empty] | 406.045 | 421.205 | 347.226 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9094 | 680.4414 |  |  |  |  | 404.2077 | 420.865 | 346.8194 | [7 empty] | -0.8278 | 0.1292 | 0.8393 | 5009.4018 | 0.817 | 680.3217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.4443 | -42.757 | 46.1732 | 8034.34 | 18.6893 | 707.0001 | [5 empty] | 407.063 | 422.261 | 348.0963 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9071 | 680.8124 |  |  |  |  | 405.2555 | 422.0215 | 348.0027 | [7 empty] | -0.8848 | 0.0845 | 0.89 | 5012.3976 | 0.8509 | 680.7283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.5624 | -42.6977 | 46.1632 | 8027.3526 | 18.6797 | 707.4467 | [5 empty] | 408.0824 | 423.3185 | 348.9678 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9048 | 681.183 |  |  |  |  | 407.8991 | 423.8628 | 347.01 | [7 empty] | -0.1711 | 0.5601 | 0.5915 | 4978.745 | 0.5597 | 681.3735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.5956 | -42.7261 | 46.2022 | 8027.2754 | 18.6844 | 707.7679 | [5 empty] | 409.1031 | 424.3774 | 349.8405 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.9026 | 681.5533 |  |  |  |  | 407.8326 | 423.7938 | 346.8833 | [7 empty] | -0.1647 | 0.5751 | 0.6041 | 4977.9672 | 0.5683 | 681.3493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.623 | -42.8139 | 46.2938 | 8032.1386 | 18.7032 | 708.123 | [5 empty] | 410.1253 | 425.4378 | 350.7144 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.9003 | 681.9232 |  |  |  |  | 408.8873 | 424.9346 | 348.0927 | [7 empty] | -0.2141 | 0.5198 | 0.5678 | 4981.2971 | 0.5523 | 681.7478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.6633 | -42.9 | 46.3888 | 8037.0095 | 18.7224 | 708.4996 | [5 empty] | 411.1488 | 426.4996 | 351.5895 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8981 | 682.2927 |  |  |  |  | 410.2027 | 426.1669 | 349.2317 | [7 empty] | -0.1545 | 0.4835 | 0.5133 | 4981.8897 | 0.4878 | 682.177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.6946 | -42.938 | 46.4359 | 8037.5448 | 18.7297 | 708.8369 | [5 empty] | 412.1737 | 427.5628 | 352.4658 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8959 | 682.6618 |  |  |  |  | 411.2493 | 427.3036 | 350.4282 | [7 empty] | -0.205 | 0.4308 | 0.4826 | 4985.1156 | 0.4763 | 682.5719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.717 | -42.9081 | 46.4169 | 8031.8681 | 18.7207 | 709.1398 | [5 empty] | 413.2 | 428.6275 | 353.3432 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8937 | 683.0306 |  |  |  |  | 412.3152 | 428.4248 | 351.6309 | [7 empty] | -0.2383 | 0.3719 | 0.4469 | 4988.314 | 0.4534 | 682.9605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.7455 | -42.9938 | 46.5069 | 8036.9606 | 18.738 | 709.46 | [5 empty] | 414.2278 | 429.6937 | 354.2219 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8914 | 683.399 |  |  |  |  | 412.5243 | 429.2242 | 351.6938 | [7 empty] | -0.4928 | 0.5381 | 0.7342 | 4985.4022 | 0.7585 | 683.2368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.7752 | -42.9055 | 46.4368 | 8025.533 | 18.7176 | 709.8101 | [5 empty] | 415.2569 | 430.7612 | 355.1017 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8892 | 683.767 |  |  |  |  | 413.6145 | 430.3889 | 353.017 | [7 empty] | -0.5428 | 0.4624 | 0.7172 | 4989.6254 | 0.7465 | 683.6387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.8111 | -42.9411 | 46.4834 | 8025.1737 | 18.7264 | 710.2162 | [5 empty] | 416.2874 | 431.8303 | 355.9828 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.887 | 684.1346 |  |  |  |  | 415.2679 | 431.7447 | 357.5128 | [7 empty] | -0.6575 | -0.2781 | 0.7123 | 5024.454 | 0.5672 | 684.1052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.7492 | -43.0585 | 46.5683 | 8030.7172 | 18.7476 | 710.4942 | [5 empty] | 417.3193 | 432.9008 | 356.865 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8848 | 684.5018 |  |  |  |  | 417.2257 | 433.3401 | 354.2658 | [7 empty] | -0.0142 | 0.6569 | 0.6626 | 4971.9805 | 0.5658 | 684.6523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.7789 | -43.0954 | 46.6138 | 8030.5768 | 18.7558 | 710.8747 | [5 empty] | 418.3526 | 433.9727 | 357.7484 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8827 | 684.8687 |  |  |  |  | 418.2161 | 434.3633 | 355.4477 | [7 empty] | -0.0426 | 0.5841 | 0.5912 | 4975.6822 | 0.5157 | 685.0022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.6983 | -43.225 | 46.703 | 8036.9154 | 18.7787 | 711.1282 | [5 empty] | 419.3873 | 435.0461 | 358.633 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8805 | 685.2352 |  |  |  |  | 418.1775 | 434.3381 | 355.408 | [7 empty] | -0.0487 | 0.5892 | 0.5967 | 4975.5668 | 0.5232 | 684.9936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.7461 | -43.2573 | 46.7511 | 8037.2326 | 18.7856 | 711.4836 | [5 empty] | 420.4234 | 436.1209 | 359.5188 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8783 | 685.6013 |  |  |  |  | 420.1153 | 436.2354 | 357.8239 | [7 empty] | -0.0661 | 0.4005 | 0.4113 | 4984.1754 | 0.3722 | 685.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.8045 | -43.3367 | 46.8468 | 8037.5073 | 18.8143 | 712.2348 | [5 empty] | 421.4609 | 437.1972 | 360.4058 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8761 | 685.9671 |  |  |  |  | 420.3676 | 437.0355 | 357.9098 | [7 empty] | -0.2969 | 0.5572 | 0.6363 | 4981.2989 | 0.6318 | 685.9122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.84 | -43.3965 | 46.9156 | 8039.9156 | 18.8271 | 712.5933 | [5 empty] | 422.4997 | 438.2749 | 361.294 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.874 | 686.3325 |  |  |  |  | 421.3001 | 437.792 | 359.1507 | [7 empty] | -0.2416 | 0.4126 | 0.4829 | 4986.6921 | 0.4857 | 686.1689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.8712 | -43.4427 | 46.9702 | 8040.9242 | 18.8367 | 712.9508 | [5 empty] | 423.54 | 439.3541 | 362.1834 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8718 | 686.6975 |  |  |  |  | 422.388 | 439.0067 | 360.3648 | [7 empty] | -0.3053 | 0.373 | 0.4865 | 4989.5361 | 0.5016 | 686.5801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.8627 | -43.4353 | 46.9603 | 8040.0508 | 18.8235 | 712.9436 | [5 empty] | 424.5817 | 440.4347 | 363.074 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8696 | 687.0621 |  |  |  |  | 423.414 | 440.2155 | 361.6114 | [7 empty] | -0.4027 | 0.3297 | 0.5242 | 4993.119 | 0.5474 | 686.9882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -17.8975 | -43.3387 | 46.8843 | 8028.1682 | 18.8014 | 713.287 | [5 empty] | 425.6248 | 441.5167 | 363.9658 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8675 | 687.4264 |  |  |  |  | 424.5284 | 441.3495 | 362.7658 | [7 empty] | -0.4102 | 0.2818 | 0.5011 | 4995.3536 | 0.5233 | 687.3701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -17.9384 | -43.3651 | 46.9243 | 8027.5337 | 18.8073 | 713.6557 | [5 empty] | 426.6693 | 442.6003 | 364.8588 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8655 | 687.7903 |  |  |  |  | 425.5378 | 442.4846 | 363.8563 | [7 empty] | -0.4691 | 0.255 | 0.5369 | 4997.547 | 0.5568 | 687.7515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -17.9673 | -43.2838 | 46.8603 | 8017.2006 | 18.7879 | 713.9763 | [5 empty] | 427.7151 | 443.6852 | 365.753 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8633 | 688.1538 |  |  |  |  | 426.0401 | 443.4852 | 365.1758 | [7 empty] | -0.7618 | 0.1837 | 0.7853 | 5005.7028 | 0.7779 | 688.0868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.0275 | -43.4341 | 47.0223 | 8028.489 | 18.8218 | 714.3526 | [5 empty] | 428.7624 | 444.7717 | 366.6483 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8612 | 688.517 |  |  |  |  | 426.4675 | 444.3145 | 366.3722 | [7 empty] | -1.0069 | 0.1025 | 1.0131 | 5013.4695 | 0.9647 | 688.3643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.1121 | -43.4365 | 47.057 | 8028.0168 | 18.8213 | 714.6421 | [5 empty] | 429.8111 | 445.8595 | 367.5449 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8591 | 688.8798 |  |  |  |  | 429.8846 | 446.5619 | 365.3434 | [7 empty] | -0.0765 | 0.6138 | 0.6236 | 4975.243 | 0.5541 | 689.1136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.1736 | -43.5727 | 47.2064 | 8037.5416 | 18.8531 | 715.0603 | [5 empty] | 430.8611 | 446.9489 | 368.4427 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.857 | 689.2422 |  |  |  |  | 429.8895 | 446.5629 | 365.3317 | [7 empty] | -0.0733 | 0.6162 | 0.6255 | 4975.0865 | 0.5539 | 689.1139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.2888 | -43.5759 | 47.2539 | 8038.2095 | 18.8534 | 715.3431 | [5 empty] | 431.9126 | 448.0396 | 369.3416 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8549 | 689.6043 |  |  |  |  | 431.0801 | 447.8448 | 366.6631 | [7 empty] | -0.1218 | 0.5612 | 0.5792 | 4978.3211 | 0.531 | 689.5397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.3359 | -43.6276 | 47.3198 | 8038.1768 | 18.8695 | 715.8707 | [5 empty] | 432.9655 | 449.1319 | 370.2418 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8528 | 689.966 |  |  |  |  | 432.1883 | 449.0383 | 367.8466 | [7 empty] | -0.1619 | 0.5219 | 0.5512 | 4980.7316 | 0.5202 | 689.935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.34 | -43.6296 | 47.3233 | 8038.5636 | 18.8589 | 715.8651 | [5 empty] | 434.0197 | 450.2255 | 371.1431 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8507 | 690.3273 |  |  |  |  | 433.2527 | 450.1783 | 369.0157 | [7 empty] | -0.2004 | 0.4761 | 0.5212 | 4983.3908 | 0.5063 | 690.3117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.3562 | -43.6695 | 47.3664 | 8039.7308 | 18.8641 | 716.1174 | [5 empty] | 435.0754 | 451.3207 | 372.0457 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8487 | 690.6883 |  |  |  |  | 434.2346 | 451.3216 | 369.6635 | [7 empty] | -0.2383 | 0.5444 | 0.5989 | 4981.097 | 0.5829 | 690.6886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.2687 | -43.7212 | 47.3803 | 8034.7281 | 18.8783 | 716.6945 | [5 empty] | 436.1325 | 452.4173 | 372.9494 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0047 | 5000.8466 | 691.0489 |  |  |  |  | 435.302 | 452.4705 | 370.8832 | [7 empty] | -0.2833 | 0.4901 | 0.5705 | 4984.2265 | 0.5703 | 691.0664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.1873 | -43.7669 | 47.3912 | 8029.7672 | 18.8906 | 717.2399 | [5 empty] | 437.1909 | 453.5153 | 373.8544 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0047 | 5000.8446 | 691.4092 |  |  |  |  | 436.2176 | 453.5266 | 371.552 | [7 empty] | -0.3197 | 0.538 | 0.6301 | 4982.793 | 0.6305 | 691.4129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.226 | -43.8299 | 47.4642 | 8030.5975 | 18.9087 | 717.7577 | [5 empty] | 438.2508 | 454.6148 | 374.7605 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0047 | 5000.8425 | 691.7691 |  |  |  |  | 437.42 | 454.8313 | 372.7653 | [7 empty] | -0.3606 | 0.5125 | 0.6308 | 4984.6048 | 0.6401 | 691.8398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.2546 | -43.8558 | 47.4992 | 8030.8138 | 18.9112 | 718.0153 | [5 empty] | 439.3121 | 455.7157 | 375.6678 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8405 | 692.1286 |  |  |  |  | 438.0174 | 455.7192 | 373.774 | [7 empty] | -0.5217 | 0.4728 | 0.7075 | 4989.0602 | 0.7331 | 692.1297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.2995 | -43.8722 | 47.5316 | 8027.6778 | 18.9191 | 718.5262 | [5 empty] | 440.3748 | 456.8181 | 376.5764 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8385 | 692.4878 |  |  |  |  | 439.1534 | 456.9131 | 375.1212 | [7 empty] | -0.5605 | 0.3987 | 0.6909 | 4992.9268 | 0.7171 | 692.5187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.3257 | -43.9023 | 47.5696 | 8028.3288 | 18.9222 | 718.7735 | [5 empty] | 441.4388 | 457.922 | 377.4861 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8365 | 692.8466 |  |  |  |  | 439.9778 | 458.0135 | 376.4444 | [7 empty] | -0.7211 | 0.3292 | 0.7949 | 4998.6552 | 0.8119 | 692.8763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.5091 | -43.9441 | 47.6791 | 8032.5751 | 18.9376 | 719.2323 | [5 empty] | 442.5043 | 459.0273 | 378.397 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8345 | 693.2051 |  |  |  |  | 441.3551 | 459.2411 | 377.645 | [7 empty] | -0.6339 | 0.277 | 0.694 | 4999.4349 | 0.709 | 693.2743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.543 | -43.9614 | 47.7082 | 8032.1427 | 18.9385 | 719.4925 | [5 empty] | 443.5712 | 460.1341 | 379.3092 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8324 | 693.5632 |  |  |  |  | 441.7891 | 460.1492 | 378.8866 | [7 empty] | -0.9088 | 0.2061 | 0.9333 | 5007.1507 | 0.9163 | 693.568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.706 | -44.0256 | 47.8309 | 8038.5101 | 18.9566 | 719.8875 | [5 empty] | 444.6395 | 461.2423 | 380.2225 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8304 | 693.9209 |  |  |  |  | 442.7499 | 461.3109 | 380.1791 | [7 empty] | -1.0202 | 0.1485 | 1.032 | 5011.522 | 0.9915 | 693.943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.7231 | -44.0476 | 47.8579 | 8038.5461 | 18.9568 | 720.098 | [5 empty] | 445.7092 | 462.352 | 381.1371 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8284 | 694.2783 |  |  |  |  | 442.7281 | 461.2966 | 380.168 | [7 empty] | -1.0245 | 0.1489 | 1.0363 | 5011.5774 | 0.9967 | 693.9384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.766 | -44.0955 | 47.9188 | 8038.8914 | 18.9699 | 720.5489 | [5 empty] | 446.7803 | 463.4631 | 382.0528 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8265 | 694.6353 |  |  |  |  | 446.446 | 463.6129 | 379.0746 | [7 empty] | 0.0187 | 0.6574 | 0.6619 | 4972.1534 | 0.5513 | 694.6834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.7894 | -44.1212 | 47.9517 | 8039.0184 | 18.9722 | 720.7971 | [5 empty] | 447.8528 | 464.5757 | 382.9697 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8245 | 694.992 |  |  |  |  | 447.454 | 464.8033 | 380.4665 | [7 empty] | -0.0902 | 0.5825 | 0.5937 | 4977.2035 | 0.5315 | 695.0649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.8463 | -44.163 | 48.0125 | 8039.1341 | 18.9846 | 721.2578 | [5 empty] | 448.9267 | 465.6897 | 383.8879 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8225 | 695.3483 |  |  |  |  | 447.3883 | 464.7278 | 380.3372 | [7 empty] | -0.0807 | 0.5957 | 0.6054 | 4976.4794 | 0.5398 | 695.0407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.8603 | -44.1984 | 48.0506 | 8040.2462 | 18.9877 | 721.4709 | [5 empty] | 450.002 | 466.8053 | 384.8072 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8205 | 695.7043 |  |  |  |  | 449.3638 | 466.1554 | 385.028 | [7 empty] | -0.0712 | -0.1562 | 0.168 | 5008.5664 | 0.1249 | 695.497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -18.8964 | -44.255 | 48.1168 | 8041.4349 | 19.0018 | 721.8969 | [5 empty] | 451.0787 | 467.9222 | 385.7277 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8186 | 696.0599 |  |  |  |  | 449.8691 | 467.1018 | 386.3779 | [7 empty] | -0.3327 | -0.2435 | 0.4102 | 5016.7401 | 0.3025 | 695.7988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -18.9222 | -44.2955 | 48.1643 | 8043.2105 | 19.0067 | 722.1245 | [5 empty] | 452.1568 | 469.0406 | 386.6495 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8166 | 696.4152 |  |  |  |  | 451.2911 | 468.4954 | 383.0362 | [7 empty] | 0.0962 | 0.6566 | 0.6676 | 4971.0056 | 0.5304 | 696.2421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -18.9666 | -44.3767 | 48.2563 | 8046.7933 | 19.0265 | 722.5574 | [5 empty] | 453.2363 | 470.1605 | 387.5724 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8147 | 696.7701 |  |  |  |  | 452.2253 | 469.6435 | 384.3896 | [7 empty] | -0.029 | 0.5852 | 0.59 | 4976.1607 | 0.5078 | 696.6063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -18.9843 | -44.4156 | 48.2992 | 8048.1352 | 19.0309 | 722.7869 | [5 empty] | 454.3173 | 471.2819 | 388.4966 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8128 | 697.1246 |  |  |  |  | 453.532 | 470.8668 | 385.6198 | [7 empty] | 0.0183 | 0.5311 | 0.5354 | 4977.6936 | 0.4458 | 696.9935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.0148 | -44.3159 | 48.2196 | 8034.9997 | 19.0117 | 723.2168 | [5 empty] | 455.3996 | 472.4047 | 389.4219 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8108 | 697.4789 |  |  |  |  | 454.4042 | 471.9449 | 386.867 | [7 empty] | -0.0994 | 0.4696 | 0.4839 | 4982.2941 | 0.4428 | 697.3339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.0472 | -44.3349 | 48.2498 | 8034.7505 | 19.0129 | 723.4678 | [5 empty] | 456.4833 | 473.5289 | 390.3485 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8089 | 697.8327 |  |  |  |  | 455.6813 | 473.1274 | 388.0897 | [7 empty] | -0.0493 | 0.41 | 0.4169 | 4984.0077 | 0.3697 | 697.7064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.0913 | -44.2161 | 48.1582 | 8020.0452 | 18.9909 | 723.9286 | [5 empty] | 457.5685 | 474.6546 | 391.2762 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.807 | 698.1862 |  |  |  |  | 456.3896 | 474.0651 | 388.6971 | [7 empty] | -0.1365 | 0.4557 | 0.4795 | 4983.5342 | 0.4512 | 698.0012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.1041 | -44.2454 | 48.1903 | 8020.5091 | 18.9929 | 724.1464 | [5 empty] | 458.655 | 475.7818 | 392.2052 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.805 | 698.5394 |  |  |  |  | 457.6695 | 475.3352 | 389.9463 | [7 empty] | -0.1248 | 0.4108 | 0.4331 | 4985.2607 | 0.4082 | 698.3996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.152 | -44.2883 | 48.2487 | 8020.315 | 19.0057 | 724.6163 | [5 empty] | 459.743 | 476.9104 | 393.1353 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8032 | 698.8922 |  |  |  |  | 458.4624 | 476.3791 | 390.6666 | [7 empty] | -0.2229 | 0.4524 | 0.5079 | 4985.144 | 0.5001 | 698.7262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.1707 | -44.3188 | 48.2841 | 8021.0029 | 19.0082 | 724.8385 | [5 empty] | 460.8324 | 478.0405 | 394.0667 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.8012 | 699.2447 |  |  |  |  | 459.7591 | 477.6808 | 391.9525 | [7 empty] | -0.2191 | 0.4065 | 0.4652 | 4987.0433 | 0.462 | 699.1326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.2135 | -44.3632 | 48.3419 | 8021.0871 | 19.0205 | 725.282 | [5 empty] | 461.9231 | 479.1721 | 394.9993 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.7994 | 699.5968 |  |  |  |  | 460.0315 | 478.5723 | 392.0557 | [7 empty] | -0.4674 | 0.5707 | 0.7408 | 4984.2331 | 0.756 | 699.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.2764 | -44.4428 | 48.44 | 8022.2731 | 19.0471 | 725.9513 | [5 empty] | 463.0153 | 480.3051 | 395.933 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0037 | 5000.7974 | 699.9486 |  |  |  |  | 460.9035 | 479.6528 | 393.3314 | [7 empty] | -0.5867 | 0.5046 | 0.7765 | 4989.025 | 0.8023 | 699.7462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.2955 | -44.4629 | 48.4661 | 8022.1057 | 19.0473 | 726.1683 | [5 empty] | 464.1089 | 481.4396 | 396.868 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7956 | 700.3 |  |  |  |  | 462.2586 | 480.9386 | 394.6377 | [7 empty] | -0.5472 | 0.4472 | 0.7093 | 4990.8075 | 0.7341 | 700.1449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.3456 | -44.5045 | 48.5242 | 8022.156 | 19.0592 | 726.6112 | [5 empty] | 465.2039 | 482.5755 | 397.8042 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7937 | 700.6511 |  |  |  |  | 463.0895 | 481.9676 | 395.739 | [7 empty] | -0.6505 | 0.4071 | 0.7696 | 4994.2257 | 0.7936 | 700.4633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.376 | -44.6723 | 48.6903 | 8035.2313 | 19.0916 | 726.8502 | [5 empty] | 466.3003 | 483.7129 | 398.7416 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7918 | 701.0019 |  |  |  |  | 464.4167 | 483.2453 | 396.9336 | [7 empty] | -0.6126 | 0.3722 | 0.7189 | 4995.0787 | 0.7414 | 700.8578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.4134 | -44.7165 | 48.7457 | 8035.5733 | 19.1025 | 727.2521 | [5 empty] | 467.3982 | 484.8518 | 399.6802 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.79 | 701.3523 |  |  |  |  | 465.7338 | 485.1467 | 399.4054 | [7 empty] | -0.9507 | 0.2267 | 0.9785 | 5006.8416 | 0.9591 | 701.4429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.4157 | -44.7225 | 48.7521 | 8035.9969 | 19.0937 | 727.2674 | [5 empty] | 468.4974 | 485.9921 | 400.6199 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7881 | 701.7023 |  |  |  |  | 465.8069 | 485.225 | 399.5462 | [7 empty] | -0.9583 | 0.2118 | 0.9825 | 5007.5975 | 0.9598 | 701.4669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.4407 | -44.8677 | 48.8953 | 8047.0505 | 19.1208 | 727.4927 | [5 empty] | 469.598 | 487.1339 | 401.5609 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7863 | 702.0521 |  |  |  |  | 467.0817 | 486.4278 | 400.6836 | [7 empty] | -0.9103 | 0.1752 | 0.928 | 5008.3437 | 0.9016 | 701.8359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.4824 | -44.8942 | 48.9364 | 8045.6468 | 19.1288 | 727.9198 | [5 empty] | 470.7001 | 488.2772 | 402.5032 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7844 | 702.4014 |  |  |  |  | 469.7367 | 488.3202 | 399.6841 | [7 empty] | -0.2706 | 0.6236 | 0.683 | 4978.9018 | 0.6602 | 702.4146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.4401 | -44.9233 | 48.9463 | 8039.1724 | 19.141 | 728.5696 | [5 empty] | 471.8036 | 489.4219 | 403.4466 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7826 | 702.7505 |  |  |  |  | 470.5766 | 489.3684 | 400.8909 | [7 empty] | -0.3857 | 0.5666 | 0.6883 | 4983.2036 | 0.6929 | 702.7342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.3973 | -44.9726 | 48.9746 | 8035.0257 | 19.1563 | 729.1744 | [5 empty] | 472.9084 | 490.568 | 404.3912 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7808 | 703.0992 |  |  |  |  | 471.9629 | 490.7292 | 402.2767 | [7 empty] | -0.3695 | 0.509 | 0.6318 | 4985.3674 | 0.6398 | 703.1482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.3827 | -44.9902 | 48.985 | 8036.2776 | 19.1487 | 729.1616 | [5 empty] | 474.0147 | 491.7157 | 405.337 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.779 | 703.4475 |  |  |  |  | 472.7308 | 491.6707 | 403.3802 | [7 empty] | -0.4672 | 0.4534 | 0.6535 | 4989.3161 | 0.6738 | 703.4339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.5184 | -44.9037 | 48.9596 | 8028.8794 | 19.1333 | 729.5001 | [5 empty] | 475.1224 | 492.8648 | 406.284 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7771 | 703.7956 |  |  |  |  | 474.0744 | 493.0441 | 404.7159 | [7 empty] | -0.4735 | 0.4115 | 0.6296 | 4991.184 | 0.6512 | 703.8498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.568 | -44.9568 | 49.028 | 8030.4531 | 19.1463 | 729.8949 | [5 empty] | 476.2315 | 494.0154 | 407.2323 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7753 | 704.1433 |  |  |  |  | 474.9134 | 494.0548 | 405.8865 | [7 empty] | -0.5694 | 0.3539 | 0.6723 | 4995.1805 | 0.6933 | 704.1552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.6959 | -44.8832 | 49.0119 | 8024.262 | 19.133 | 730.2087 | [5 empty] | 477.3421 | 495.1674 | 408.1817 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7735 | 704.4906 |  |  |  |  | 476.2314 | 495.3226 | 407.0922 | [7 empty] | -0.5335 | 0.3158 | 0.6218 | 4996.1909 | 0.6411 | 704.5373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.7341 | -44.93 | 49.0701 | 8025.3101 | 19.1435 | 730.5713 | [5 empty] | 478.454 | 496.3209 | 409.1324 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7717 | 704.8376 |  |  |  |  | 476.6931 | 496.241 | 408.2994 | [7 empty] | -0.7836 | 0.2553 | 0.8254 | 5002.8391 | 0.824 | 704.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.6634 | -44.9483 | 49.0585 | 8021.7762 | 19.1415 | 730.8202 | [5 empty] | 479.5673 | 497.4759 | 410.0842 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7699 | 705.1843 |  |  |  |  | 477.1661 | 497.1327 | 409.5923 | [7 empty] | -1.0236 | 0.1717 | 1.0387 | 5010.2902 | 0.9988 | 705.0814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.6928 | -45.0288 | 49.1441 | 8025.4418 | 19.159 | 731.1881 | [5 empty] | 480.6821 | 498.6323 | 411.0373 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7681 | 705.5306 |  |  |  |  | 480.7167 | 499.4975 | 408.7354 | [7 empty] | -0.1505 | 0.6333 | 0.6539 | 4976.7303 | 0.6 | 705.7892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.5829 | -45.0419 | 49.1122 | 8020.434 | 19.1545 | 731.4208 | [5 empty] | 481.7983 | 499.7902 | 411.9916 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7663 | 705.8766 |  |  |  |  | 480.6862 | 499.4589 | 408.6713 | [7 empty] | -0.1444 | 0.6391 | 0.6582 | 4976.3885 | 0.6006 | 705.7777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.6358 | -45.091 | 49.1784 | 8021.2918 | 19.1678 | 731.8544 | [5 empty] | 482.9159 | 500.9496 | 412.9471 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7646 | 706.2223 |  |  |  |  | 481.9228 | 500.7654 | 409.9583 | [7 empty] | -0.1731 | 0.5989 | 0.6262 | 4978.5495 | 0.583 | 706.1674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.6634 | -45.2655 | 49.3495 | 8034.7136 | 19.2011 | 732.0883 | [5 empty] | 484.0349 | 502.1104 | 413.9038 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7628 | 706.5677 |  |  |  |  | 482.7653 | 501.8393 | 411.2193 | [7 empty] | -0.3004 | 0.5378 | 0.6186 | 4983.1769 | 0.6124 | 706.4871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.6954 | -45.2906 | 49.3853 | 8033.0055 | 19.2083 | 732.5038 | [5 empty] | 485.1553 | 503.2727 | 414.8617 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7611 | 706.9127 |  |  |  |  | 483.8655 | 502.9309 | 412.2789 | [7 empty] | -0.2893 | 0.5031 | 0.5829 | 4984.4474 | 0.5791 | 706.8113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.7331 | -45.4357 | 49.5334 | 8044.1864 | 19.2356 | 732.7348 | [5 empty] | 486.2771 | 504.4365 | 415.8208 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7593 | 707.2573 |  |  |  |  | 484.5127 | 504.3222 | 413.7026 | [7 empty] | -0.6578 | 0.4935 | 0.8242 | 4990.8703 | 0.8483 | 707.2235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.7813 | -45.4569 | 49.5721 | 8042.954 | 19.2417 | 733.1224 | [5 empty] | 487.4004 | 505.6017 | 416.7811 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7575 | 707.6017 |  |  |  |  | 485.6361 | 505.4472 | 414.8298 | [7 empty] | -0.654 | 0.4519 | 0.7967 | 4992.544 | 0.8198 | 707.5561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -19.9176 | -45.3751 | 49.5518 | 8036.1614 | 19.2274 | 733.4485 | [5 empty] | 488.525 | 506.7684 | 417.7427 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7558 | 707.9457 |  |  |  |  | 487.0343 | 507.16 | 416.2704 | [7 empty] | -0.7807 | 0.4616 | 0.9085 | 4994.2136 | 0.9294 | 708.061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -19.9625 | -45.4151 | 49.6065 | 8036.6497 | 19.237 | 733.8213 | [5 empty] | 489.6511 | 507.9366 | 418.7054 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0026 | 5000.754 | 708.2894 |  |  |  |  | 487.0529 | 507.1746 | 416.3071 | [7 empty] | -0.7804 | 0.4565 | 0.9057 | 4994.4192 | 0.9267 | 708.0653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.0918 | -45.3332 | 49.5838 | 8029.8389 | 19.2223 | 734.1311 | [5 empty] | 490.7786 | 509.1063 | 419.6694 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7523 | 708.6327 |  |  |  |  | 490.6401 | 509.437 | 416.339 | [7 empty] | 0.0692 | 0.7169 | 0.7228 | 4969.9144 | 0.5818 | 708.7297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.1276 | -45.3551 | 49.6183 | 8028.4018 | 19.2281 | 734.5094 | [5 empty] | 491.9075 | 510.2774 | 420.6345 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7506 | 708.9757 |  |  |  |  | 491.8512 | 510.6281 | 417.5831 | [7 empty] | 0.0787 | 0.6616 | 0.6688 | 4972.0596 | 0.534 | 709.0783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.0704 | -45.4799 | 49.7094 | 8034.8228 | 19.2481 | 734.7385 | [5 empty] | 493.0378 | 511.45 | 421.6009 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7488 | 709.3184 |  |  |  |  | 492.7019 | 511.7299 | 418.8513 | [7 empty] | -0.0554 | 0.6054 | 0.6105 | 4976.5623 | 0.5307 | 709.4001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.0967 | -45.5169 | 49.7539 | 8035.0386 | 19.2551 | 735.0628 | [5 empty] | 494.1696 | 512.624 | 422.5685 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7471 | 709.6608 |  |  |  |  | 493.8808 | 512.8322 | 420.149 | [7 empty] | -0.0297 | 0.5229 | 0.5262 | 4979.5579 | 0.452 | 709.7214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.0261 | -45.6407 | 49.8388 | 8041.0067 | 19.2745 | 735.2871 | [5 empty] | 495.3027 | 513.7995 | 423.5373 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7454 | 710.0028 |  |  |  |  | 494.7849 | 513.943 | 421.6238 | [7 empty] | -0.1575 | 0.4262 | 0.4567 | 4985.6174 | 0.4356 | 710.0445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.0655 | -45.6836 | 49.8939 | 8041.9653 | 19.2835 | 735.6251 | [5 empty] | 496.4373 | 514.9765 | 424.5073 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7437 | 710.3446 |  |  |  |  | 494.9691 | 514.6838 | 421.6091 | [7 empty] | -0.3675 | 0.5786 | 0.6876 | 4982.7553 | 0.6865 | 710.2597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.0919 | -45.6009 | 49.8289 | 8031.9204 | 19.2656 | 735.9348 | [5 empty] | 497.5733 | 516.155 | 425.4785 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.742 | 710.6859 |  |  |  |  | 496.2429 | 516.0309 | 422.9962 | [7 empty] | -0.4016 | 0.5266 | 0.6643 | 4985.458 | 0.6727 | 710.65 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.1277 | -45.6312 | 49.8711 | 8031.6394 | 19.2721 | 736.2765 | [5 empty] | 498.7107 | 517.3349 | 426.451 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7403 | 711.027 |  |  |  |  | 497.4781 | 517.5226 | 424.3529 | [7 empty] | -0.5108 | 0.5144 | 0.7267 | 4987.7382 | 0.7451 | 711.0812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.1597 | -45.5572 | 49.8164 | 8022.4057 | 19.2565 | 736.5992 | [5 empty] | 499.8495 | 518.5163 | 427.4246 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7387 | 711.3677 |  |  |  |  | 498.026 | 518.8542 | 425.5916 | [7 empty] | -0.8821 | 0.5333 | 1.0322 | 4992.9621 | 1.0521 | 711.465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.198 | -45.6197 | 49.8891 | 8024.7698 | 19.2702 | 736.9594 | [5 empty] | 500.9898 | 519.6992 | 428.3995 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.737 | 711.7082 |  |  |  |  | 498.0226 | 518.8385 | 425.5515 | [7 empty] | -0.8743 | 0.5377 | 1.0278 | 4992.6528 | 1.0487 | 711.4605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.2493 | -45.7187 | 50.0005 | 8026.7152 | 19.3008 | 737.658 | [5 empty] | 502.1315 | 520.8835 | 429.3755 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7353 | 712.0482 |  |  |  |  | 501.6325 | 520.8636 | 425.7506 | [7 empty] | 0.0577 | 0.7101 | 0.7146 | 4970.6406 | 0.5779 | 712.0425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.2961 | -45.7633 | 50.0602 | 8027.7239 | 19.3112 | 738.0224 | [5 empty] | 503.2746 | 522.0694 | 430.3528 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7336 | 712.388 |  |  |  |  | 502.8101 | 522.1597 | 427.0815 | [7 empty] | 0.0013 | 0.6639 | 0.6661 | 4973.4539 | 0.5567 | 712.4138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.2982 | -45.7683 | 50.0657 | 8028.311 | 19.3022 | 738.0147 | [5 empty] | 504.4191 | 523.2567 | 431.3313 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7319 | 712.7274 |  |  |  |  | 504.019 | 523.4183 | 428.4856 | [7 empty] | -0.0304 | 0.594 | 0.597 | 4976.8346 | 0.5103 | 712.7736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.331 | -45.7706 | 50.081 | 8025.3399 | 19.3032 | 738.3698 | [5 empty] | 505.565 | 524.4454 | 432.311 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7303 | 713.0666 |  |  |  |  | 505.3151 | 524.8339 | 429.9231 | [7 empty] | -0.0856 | 0.5464 | 0.5552 | 4979.6826 | 0.4944 | 713.1772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.3879 | -45.7866 | 50.1189 | 8024.3335 | 19.3078 | 738.7223 | [5 empty] | 506.7123 | 525.6357 | 433.292 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7287 | 713.4054 |  |  |  |  | 506.5123 | 526.0647 | 431.1667 | [7 empty] | -0.0986 | 0.5019 | 0.5136 | 4981.7238 | 0.4642 | 713.5273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.427 | -45.8202 | 50.1655 | 8024.8752 | 19.3141 | 739.0247 | [5 empty] | 507.8611 | 526.8274 | 434.2741 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.727 | 713.7438 |  |  |  |  | 506.5448 | 526.1105 | 431.2731 | [7 empty] | -0.1099 | 0.4897 | 0.5039 | 4982.401 | 0.4605 | 713.5403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.4608 | -45.8604 | 50.216 | 8025.6674 | 19.3219 | 739.3403 | [5 empty] | 509.0113 | 528.0206 | 435.2575 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7254 | 714.082 |  |  |  |  | 507.8078 | 527.4463 | 432.6168 | [7 empty] | -0.1411 | 0.445 | 0.4687 | 4984.7415 | 0.4407 | 713.9193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.4966 | -45.8866 | 50.2546 | 8025.2416 | 19.3271 | 739.6624 | [5 empty] | 510.1629 | 529.2152 | 436.242 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7237 | 714.4198 |  |  |  |  | 509.0182 | 528.6638 | 433.8764 | [7 empty] | -0.1437 | 0.3941 | 0.4213 | 4986.8671 | 0.4016 | 714.264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.5506 | -45.9575 | 50.3414 | 8026.2712 | 19.3487 | 740.2348 | [5 empty] | 511.3159 | 530.4114 | 437.2278 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7221 | 714.7574 |  |  |  |  | 510.0858 | 529.9414 | 434.769 | [7 empty] | -0.21 | 0.4338 | 0.4837 | 4986.326 | 0.4728 | 714.6248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.6232 | -46.033 | 50.44 | 8027.6627 | 19.3732 | 740.8575 | [5 empty] | 512.4704 | 531.609 | 438.2148 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7205 | 715.0946 |  |  |  |  | 511.2549 | 531.2288 | 436.1464 | [7 empty] | -0.2697 | 0.3785 | 0.4664 | 4989.5388 | 0.4716 | 714.9876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.6607 | -46.058 | 50.4782 | 8027.2609 | 19.378 | 741.1721 | [5 empty] | 513.6262 | 532.808 | 439.2031 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7188 | 715.4315 |  |  |  |  | 512.2382 | 532.4203 | 436.7863 | [7 empty] | -0.3218 | 0.4522 | 0.5565 | 4987.39 | 0.5614 | 715.3226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.6833 | -46.0959 | 50.522 | 8027.8813 | 19.3841 | 741.4545 | [5 empty] | 514.7835 | 534.0086 | 440.1925 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7172 | 715.768 |  |  |  |  | 513.3747 | 533.583 | 438.135 | [7 empty] | -0.3449 | 0.3779 | 0.513 | 4990.7856 | 0.526 | 715.6488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.7172 | -46.1277 | 50.565 | 8028.0327 | 19.39 | 741.762 | [5 empty] | 515.9423 | 535.2106 | 441.1831 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7156 | 716.1043 |  |  |  |  | 514.4721 | 534.7928 | 439.3854 | [7 empty] | -0.3976 | 0.3345 | 0.5209 | 4993.3952 | 0.5381 | 715.9875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.7582 | -46.1704 | 50.6208 | 8029.3248 | 19.3983 | 742.0694 | [5 empty] | 517.1024 | 536.4142 | 442.175 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.714 | 716.4402 |  |  |  |  | 515.6283 | 536.1091 | 440.8482 | [7 empty] | -0.4812 | 0.2709 | 0.5531 | 4997.318 | 0.5678 | 716.3551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.7858 | -46.2125 | 50.6705 | 8030.232 | 19.4059 | 742.3704 | [5 empty] | 518.264 | 537.6191 | 443.1681 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7124 | 716.7758 |  |  |  |  | 516.8889 | 537.7432 | 442.1832 | [7 empty] | -0.6302 | 0.292 | 0.6954 | 4998.8381 | 0.7056 | 716.8103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -20.9174 | -46.1622 | 50.6789 | 8025.1387 | 19.4014 | 742.7789 | [5 empty] | 519.4269 | 538.8256 | 444.1624 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7108 | 717.1111 |  |  |  |  | 517.9796 | 538.8287 | 443.6741 | [7 empty] | -0.6554 | 0.1786 | 0.6798 | 5003.8411 | 0.671 | 717.112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -20.9419 | -46.1961 | 50.7199 | 8025.3279 | 19.4071 | 743.0732 | [5 empty] | 520.5914 | 540.0335 | 445.1579 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0016 | 5000.7092 | 717.4461 |  |  |  |  | 518.7887 | 540.2369 | 446.1571 | [7 empty] | -1.0208 | -0.0321 | 1.0214 | 5018.225 | 0.9208 | 717.5025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.073 | -46.1477 | 50.7301 | 8020.3006 | 19.4033 | 743.4891 | [5 empty] | 521.7572 | 541.243 | 446.1546 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7076 | 717.7808 |  |  |  |  | 521.07 | 541.8462 | 443.9118 | [7 empty] | -0.3891 | 0.5819 | 0.7014 | 4983.3173 | 0.7014 | 717.9475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.1079 | -46.175 | 50.7695 | 8020.2304 | 19.4081 | 743.7844 | [5 empty] | 522.9244 | 542.4539 | 447.1526 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7061 | 718.1152 |  |  |  |  | 521.451 | 542.5141 | 445.1674 | [7 empty] | -0.5698 | 0.4676 | 0.7381 | 4990.795 | 0.758 | 718.1318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.0724 | -46.3031 | 50.8713 | 8026.1272 | 19.4316 | 744.12 | [5 empty] | 524.0931 | 543.6662 | 448.1518 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7044 | 718.4492 |  |  |  |  | 522.7304 | 544.1934 | 446.5713 | [7 empty] | -0.7319 | 0.4839 | 0.8783 | 4992.7145 | 0.898 | 718.5942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.1049 | -46.3281 | 50.9076 | 8025.9474 | 19.4354 | 744.4014 | [5 empty] | 525.2632 | 544.8801 | 449.1521 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7029 | 718.7829 |  |  |  |  | 522.71 | 544.2008 | 446.534 | [7 empty] | -0.7416 | 0.4936 | 0.8917 | 4992.479 | 0.9117 | 718.5963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.0599 | -46.4331 | 50.9846 | 8029.8019 | 19.4535 | 744.7185 | [5 empty] | 526.4348 | 546.0954 | 450.1538 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7013 | 719.1164 |  |  |  |  | 526.4718 | 546.406 | 446.7896 | [7 empty] | 0.1602 | 0.6792 | 0.6991 | 4970.8142 | 0.5311 | 719.2015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.1008 | -46.3669 | 50.9413 | 8022.3131 | 19.439 | 744.9833 | [5 empty] | 527.6077 | 547.3122 | 451.1566 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6998 | 719.4495 |  |  |  |  | 526.4808 | 546.4153 | 446.7784 | [7 empty] | 0.1617 | 0.6826 | 0.7028 | 4970.6522 | 0.5348 | 719.204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.1235 | -46.3898 | 50.9715 | 8021.7123 | 19.4419 | 745.2596 | [5 empty] | 528.7821 | 548.5305 | 452.1606 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6982 | 719.7823 |  |  |  |  | 527.7034 | 548.0955 | 448.1268 | [7 empty] | -0.0241 | 0.7123 | 0.714 | 4972.4237 | 0.6035 | 719.6636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.1623 | -46.336 | 50.9387 | 8013.7183 | 19.4333 | 745.6554 | [5 empty] | 529.9579 | 549.7503 | 453.1659 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6967 | 720.1148 |  |  |  |  | 529.0147 | 549.2191 | 449.4592 | [7 empty] | 0.0521 | 0.6231 | 0.6265 | 4974.8133 | 0.5058 | 719.9701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.1933 | -46.369 | 50.9817 | 8014.4286 | 19.4382 | 745.9142 | [5 empty] | 531.1351 | 550.9715 | 454.1724 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6951 | 720.447 |  |  |  |  | 530.2466 | 550.8823 | 450.9193 | [7 empty] | -0.1305 | 0.6283 | 0.6429 | 4977.507 | 0.58 | 720.4227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.2188 | -46.3966 | 51.0175 | 8014.5746 | 19.4416 | 746.1679 | [5 empty] | 532.3138 | 552.1942 | 455.1801 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6936 | 720.7788 |  |  |  |  | 531.2102 | 551.8345 | 452.144 | [7 empty] | -0.1432 | 0.5445 | 0.5642 | 4981.0673 | 0.5191 | 720.6813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.2736 | -46.439 | 51.0788 | 8015.181 | 19.4528 | 746.5638 | [5 empty] | 533.4939 | 553.4184 | 456.189 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.692 | 721.1104 |  |  |  |  | 532.6263 | 553.4401 | 453.5013 | [7 empty] | -0.2076 | 0.5454 | 0.5847 | 4982.0663 | 0.5555 | 721.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.302 | -46.4642 | 51.1136 | 8015.1933 | 19.4559 | 746.8189 | [5 empty] | 534.6754 | 554.6441 | 457.1991 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6905 | 721.4417 |  |  |  |  | 533.6295 | 554.4007 | 454.7722 | [7 empty] | -0.2083 | 0.4529 | 0.4996 | 4985.7826 | 0.4843 | 721.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.3257 | -46.497 | 51.1534 | 8015.7277 | 19.4603 | 747.0717 | [5 empty] | 535.8583 | 555.8713 | 458.2105 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.689 | 721.7726 |  |  |  |  | 534.2167 | 555.6877 | 456.2048 | [7 empty] | -0.5441 | 0.4243 | 0.6907 | 4992.2117 | 0.7093 | 721.7232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.3448 | -46.4818 | 51.1475 | 8014.9435 | 19.4486 | 747.0782 | [5 empty] | 537.0427 | 557.0999 | 459.2231 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6875 | 722.1033 |  |  |  |  | 535.5634 | 557.8289 | 457.6579 | [7 empty] | -0.8552 | 0.5232 | 1.0032 | 4993.1546 | 1.0197 | 722.2991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.3386 | -46.4831 | 51.1462 | 8014.8999 | 19.4391 | 747.0755 | [5 empty] | 538.2285 | 558.33 | 460.2369 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.686 | 722.4336 |  |  |  |  | 535.5579 | 557.8478 | 457.7077 | [7 empty] | -0.8689 | 0.5185 | 1.0124 | 4993.5608 | 1.028 | 722.3042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.4118 | -46.5575 | 51.2444 | 8016.0489 | 19.4632 | 747.7031 | [5 empty] | 539.4157 | 559.5616 | 461.2519 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6844 | 722.7637 |  |  |  |  | 539.0168 | 559.8325 | 457.8589 | [7 empty] | -0.0287 | 0.6928 | 0.6944 | 4973.4985 | 0.588 | 722.8362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.4354 | -46.5787 | 51.2735 | 8015.7731 | 19.465 | 747.9406 | [5 empty] | 540.6044 | 560.7947 | 462.2681 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.683 | 723.0934 |  |  |  |  | 540.0916 | 561.2906 | 459.2389 | [7 empty] | -0.197 | 0.6794 | 0.7083 | 4976.6816 | 0.6547 | 723.2258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.4811 | -46.6207 | 51.3308 | 8016.4765 | 19.4748 | 748.3005 | [5 empty] | 541.7945 | 562.0293 | 463.2856 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6814 | 723.4228 |  |  |  |  | 541.3015 | 562.3109 | 460.4736 | [7 empty] | -0.1216 | 0.594 | 0.6072 | 4978.9092 | 0.5471 | 723.4978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.5158 | -46.6388 | 51.3618 | 8016.0852 | 19.4768 | 748.5539 | [5 empty] | 542.986 | 563.2654 | 464.3043 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.68 | 723.7519 |  |  |  |  | 541.8804 | 563.5599 | 461.8422 | [7 empty] | -0.4389 | 0.5697 | 0.7198 | 4984.8421 | 0.7253 | 723.8303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.5551 | -46.6627 | 51.4 | 8016.5722 | 19.4795 | 748.7849 | [5 empty] | 544.1789 | 564.5029 | 465.3242 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6785 | 724.0808 |  |  |  |  | 541.8804 | 563.5405 | 461.8105 | [7 empty] | -0.429 | 0.5714 | 0.7152 | 4984.62 | 0.7203 | 723.8251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.5901 | -46.6962 | 51.4451 | 8016.578 | 19.4865 | 749.1156 | [5 empty] | 545.3733 | 565.7419 | 466.3453 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.677 | 724.4093 |  |  |  |  | 545.1076 | 565.4599 | 462.0677 | [7 empty] | 0.3145 | 0.726 | 0.7918 | 4966.9604 | 0.5647 | 724.3346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.617 | -46.7135 | 51.4722 | 8016.1392 | 19.4874 | 749.3474 | [5 empty] | 546.5691 | 566.9824 | 467.3677 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6755 | 724.7375 |  |  |  |  | 546.4614 | 567.0818 | 463.5491 | [7 empty] | 0.2054 | 0.7113 | 0.741 | 4969.2681 | 0.551 | 724.7638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.6565 | -46.7547 | 51.5262 | 8016.7821 | 19.4964 | 749.6902 | [5 empty] | 547.7663 | 568.2244 | 468.3913 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.674 | 725.0654 |  |  |  |  | 547.5844 | 568.1101 | 464.8597 | [7 empty] | 0.2307 | 0.6196 | 0.6617 | 4972.5146 | 0.48 | 725.0353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.7057 | -46.7798 | 51.5697 | 8016.5274 | 19.5022 | 750.0184 | [5 empty] | 548.965 | 569.4679 | 469.4161 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6725 | 725.393 |  |  |  |  | 548.6323 | 569.6318 | 466.2562 | [7 empty] | 0.0254 | 0.6181 | 0.6193 | 4975.7863 | 0.5074 | 725.4362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.7535 | -46.8118 | 51.6188 | 8016.6462 | 19.5097 | 750.3604 | [5 empty] | 550.1651 | 570.7128 | 470.4421 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.671 | 725.7203 |  |  |  |  | 549.0421 | 570.3087 | 467.5442 | [7 empty] | -0.1429 | 0.5015 | 0.5221 | 4983.0084 | 0.4832 | 725.6142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.7796 | -46.8262 | 51.643 | 8016.252 | 19.5094 | 750.5648 | [5 empty] | 551.3666 | 571.9593 | 471.4693 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6696 | 726.0473 |  |  |  |  | 550.3381 | 571.9518 | 468.9248 | [7 empty] | -0.2776 | 0.5131 | 0.5839 | 4984.6617 | 0.5727 | 726.0454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -21.8536 | -46.8883 | 51.7305 | 8016.4881 | 19.5307 | 751.1789 | [5 empty] | 552.5695 | 573.2072 | 472.4978 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6682 | 726.3741 |  |  |  |  | 550.5648 | 572.6124 | 469.0872 | [7 empty] | -0.4376 | 0.6053 | 0.7474 | 4983.5115 | 0.7488 | 726.2184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -21.9011 | -46.901 | 51.7621 | 8015.4524 | 19.5333 | 751.4804 | [5 empty] | 553.7739 | 574.4566 | 473.5275 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6667 | 726.7005 |  |  |  |  | 551.7761 | 574.1464 | 470.4266 | [7 empty] | -0.5658 | 0.6069 | 0.8301 | 4985.4542 | 0.8424 | 726.6195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -21.9414 | -46.9271 | 51.8029 | 8015.3968 | 19.5381 | 751.7755 | [5 empty] | 554.9797 | 575.7075 | 474.5584 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6652 | 727.0266 |  |  |  |  | 554.9952 | 576.056 | 470.6371 | [7 empty] | 0.1731 | 0.7665 | 0.7862 | 4967.7938 | 0.5969 | 727.1173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.0343 | -46.8937 | 51.8121 | 8012.1961 | 19.5328 | 752.0489 | [5 empty] | 556.187 | 576.9599 | 475.5905 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6638 | 727.3524 |  |  |  |  | 556.1891 | 577.613 | 472.063 | [7 empty] | 0.021 | 0.7581 | 0.7588 | 4970.5018 | 0.6236 | 727.522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.0678 | -46.9134 | 51.8442 | 8011.6584 | 19.5355 | 752.3219 | [5 empty] | 557.3957 | 578.2137 | 476.6239 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6624 | 727.6779 |  |  |  |  | 557.1622 | 578.4833 | 473.3584 | [7 empty] | 0.0385 | 0.6469 | 0.6484 | 4974.6023 | 0.5266 | 727.7478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.1122 | -46.9367 | 51.8842 | 8011.5935 | 19.5396 | 752.6073 | [5 empty] | 558.6058 | 579.4691 | 477.6585 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.661 | 728.0031 |  |  |  |  | 558.3438 | 580.0345 | 474.7877 | [7 empty] | -0.1166 | 0.6377 | 0.6486 | 4977.3808 | 0.5789 | 728.1494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.2101 | -46.9092 | 51.9012 | 8008.2939 | 19.5374 | 752.9451 | [5 empty] | 559.8173 | 580.7259 | 478.6943 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6595 | 728.3281 |  |  |  |  | 559.5013 | 581.0261 | 476.0611 | [7 empty] | -0.0588 | 0.5444 | 0.5479 | 4980.1563 | 0.4765 | 728.4056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.2463 | -46.9213 | 51.9277 | 8007.3569 | 19.5383 | 753.2052 | [5 empty] | 561.0303 | 581.9842 | 479.7314 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6581 | 728.6527 |  |  |  |  | 560.6393 | 582.5245 | 477.6383 | [7 empty] | -0.2245 | 0.5012 | 0.5495 | 4984.4218 | 0.5296 | 728.7919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.2839 | -46.9464 | 51.9665 | 8007.5145 | 19.5419 | 753.467 | [5 empty] | 562.2447 | 583.2441 | 480.7696 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6566 | 728.977 |  |  |  |  | 561.1689 | 583.1964 | 478.8454 | [7 empty] | -0.3275 | 0.3926 | 0.5114 | 4990.2752 | 0.5193 | 728.9648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.3261 | -46.9721 | 52.0078 | 8007.0053 | 19.5476 | 753.8018 | [5 empty] | 563.4605 | 584.5054 | 481.8091 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6552 | 729.3011 |  |  |  |  | 562.5363 | 584.7733 | 480.3739 | [7 empty] | -0.4138 | 0.3606 | 0.549 | 4992.8677 | 0.5636 | 729.3698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.382 | -46.9843 | 52.0429 | 8005.8612 | 19.551 | 754.1304 | [5 empty] | 564.6778 | 585.7681 | 482.8498 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6538 | 729.6248 |  |  |  |  | 563.4133 | 585.5887 | 481.6015 | [7 empty] | -0.4138 | 0.2573 | 0.4874 | 4996.9248 | 0.4999 | 729.5789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.4394 | -46.995 | 52.0773 | 8004.4583 | 19.5544 | 754.4746 | [5 empty] | 565.8965 | 587.0324 | 483.8918 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6524 | 729.9483 |  |  |  |  | 564.9889 | 587.2241 | 483.1759 | [7 empty] | -0.4305 | 0.2171 | 0.4822 | 4998.7599 | 0.4911 | 729.9973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.4336 | -46.9953 | 52.0751 | 8004.3937 | 19.5443 | 754.4678 | [5 empty] | 567.1167 | 588.2982 | 484.935 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.651 | 730.2714 |  |  |  |  | 565.983 | 587.9926 | 484.4148 | [7 empty] | -0.3606 | 0.096 | 0.3732 | 5002.4368 | 0.3686 | 730.1935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.5576 | -46.9865 | 52.1208 | 7999.078 | 19.5556 | 755.182 | [5 empty] | 568.3383 | 589.5654 | 485.9794 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6496 | 730.5943 |  |  |  |  | 567.0043 | 589.4284 | 485.9734 | [7 empty] | -0.5526 | 0.0514 | 0.555 | 5007.1426 | 0.5228 | 730.5594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.6453 | -47.01 | 52.18 | 7997.9943 | 19.564 | 755.6666 | [5 empty] | 569.5613 | 590.8342 | 487.025 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6482 | 730.9169 |  |  |  |  | 568.1148 | 590.8342 | 487.5186 | [7 empty] | -0.6914 | -0.002 | 0.6914 | 5011.367 | 0.63 | 730.9169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.0088 | -0.7011 | 0.6609 | 11507.8763 | 1.35 | [6 empty] | 0.6497 | 0.5881 | 0.5278 | [5 empty] | 0.3035 | -0.1095 | 4956.6695 | [5 empty] | 0.6166 | 0.588 | 0.9983 | [7 empty] | -0.1253 | -0.73 | 0.7543 | 12861.3929 | 1.4967 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7337 | -0.5706 | 0.712 | 4628.5919 | 1.8629 | [6 empty] | 1.1025 | 0.819 | 0.5422 | [5 empty] | 1.3765 | 0.0454 | 3189.0834 | [5 empty] | 1.1006 | 0.8224 | 1.0068 | [7 empty] | 0.9542 | -0.6277 | 0.7946 | 5990.1942 | 1.3826 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.1855 | -0.2566 | 1.8715 | 2244.3827 | 3.6847 | [6 empty] | 1.9358 | 1.2441 | 0.5688 | [5 empty] | 3.4127 | 0.3431 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.9811 | 1.2753 | 1.0385 | [7 empty] | 2.9899 | -0.3644 | 0.8241 | 3099.43 | 1.2521 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.4829 | 0.259 | 4.0107 | 2244.3827 | 5.4849 | [6 empty] | 3.1826 | 1.8802 | 0.6085 | [5 empty] | 6.5087 | 0.7987 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.2996 | 1.9353 | 1.0704 | [7 empty] | 6.2395 | 0.0744 | 0.7727 | 2244.3827 | 1.166 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.0714 | 0.9197 | 6.3687 | 2244.3827 | 5.4528 | [6 empty] | 4.8678 | 2.74 | 0.6621 | [5 empty] | 10.7225 | 1.4207 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.8087 | 2.7037 | 1.0864 | [7 empty] | 10.0186 | 0.6607 | 1.0358 | 2244.3827 | 1.045 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.6556 | 1.8932 | 10.5615 | 2244.3827 | 4.6658 | [6 empty] | 7.0115 | 3.8336 | 0.7304 | [5 empty] | 16.099 | 2.2152 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.9355 | 3.7966 | 1.1235 | [7 empty] | 15.344 | 1.5021 | 1.0385 | 2244.3827 | 0.9186 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 37.8362 | 3.0509 | 15.1593 | 2244.3827 | 4.5207 | [6 empty] | 9.6307 | 5.1698 | 0.8138 | [5 empty] | 22.6775 | 3.1879 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.3826 | 5.0374 | 1.202 | [7 empty] | 21.4945 | 2.3867 | 1.4288 | 2244.3827 | 1.0512 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 47.5626 | 4.0761 | 17.6469 | 2244.3827 | 4.548 | [6 empty] | 12.7405 | 6.7563 | 0.9128 | [5 empty] | 29.9167 | 4.2618 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.1817 | 6.4923 | 1.2997 | [7 empty] | 28.0346 | 3.4122 | 2.065 | 2244.3827 | 1.1428 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 58.5427 | 5.2495 | 21.4481 | 2244.3827 | 4.863 | [6 empty] | 16.3541 | 8.5998 | 1.0279 | [5 empty] | 37.0947 | 5.3309 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.5348 | 8.6543 | 1.3263 | [7 empty] | 37.1548 | 4.8249 | 0.5096 | 2244.3827 | 0.6219 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 68.773 | 6.3512 | 24.6092 | 2244.3827 | 5.0746 | [6 empty] | 20.4836 | 10.7066 | 1.1594 | [5 empty] | 44.1638 | 6.3856 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.2615 | 10.543 | 1.4523 | [7 empty] | 43.5957 | 5.7731 | 0.8354 | 2244.3827 | 0.7599 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.0466 | 7.4579 | 27.9403 | 2244.3827 | 5.3309 | [6 empty] | 25.1399 | 13.082 | 1.3077 | [5 empty] | 51.1063 | 7.422 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.0827 | 13.005 | 1.5029 | [7 empty] | 50.9578 | 7.0439 | 0.4062 | 2244.3827 | 0.4719 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 88.7469 | 8.494 | 30.8289 | 2244.3827 | 5.5231 | [6 empty] | 30.3333 | 15.7315 | 1.473 | [5 empty] | 57.9181 | 8.4388 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.6023 | 15.3013 | 1.7186 | [7 empty] | 56.8969 | 7.844 | 1.1818 | 2244.3827 | 0.7499 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 97.2697 | 9.3997 | 32.6682 | 2244.3827 | 5.5448 | [6 empty] | 36.0731 | 18.6598 | 1.6558 | [5 empty] | 64.6016 | 9.4361 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.6809 | 18.3914 | 1.7962 | [7 empty] | 64.2412 | 9.0831 | 0.5045 | 2244.3827 | 0.4389 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 107.662 | 10.5131 | 36.4998 | 2244.3827 | 5.9281 | [6 empty] | 42.3682 | 21.8713 | 1.8563 | [5 empty] | 71.1624 | 10.4147 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.3623 | 21.7368 | 1.9176 | [7 empty] | 71.5448 | 10.184 | 0.4467 | 2244.3827 | 0.2965 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 116.4275 | 11.438 | 38.8205 | 2244.3827 | 6.0599 | [6 empty] | 49.2269 | 25.3703 | 2.0747 | [5 empty] | 77.607 | 11.3754 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.265 | 25.2003 | 1.9998 | [7 empty] | 78.3425 | 11.2621 | 0.7442 | 2244.3827 | 0.1825 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 125.0367 | 12.342 | 41.0943 | 2244.3827 | 6.1935 | [6 empty] | 56.657 | 29.1609 | 2.3113 | [5 empty] | 83.9424 | 12.3194 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.8609 | 28.5965 | 2.28 | [7 empty] | 83.7965 | 12.0671 | 0.2914 | 2244.3827 | 0.2995 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 133.6795 | 13.252 | 43.5041 | 2244.3827 | 6.3664 | [6 empty] | 64.6659 | 33.2468 | 2.5663 | [5 empty] | 90.1754 | 13.2477 | 2244.3827 | [5 empty] | 64.2245 | 32.8332 | 2.5125 | [7 empty] | 90.4468 | 13.06 | 0.33 | 2244.3827 | 0.2128 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 140.6365 | 13.987 | 44.3245 | 2244.3827 | 6.2574 | [6 empty] | 73.2607 | 37.6315 | 2.84 | [5 empty] | 96.3123 | 14.1612 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.4979 | 36.5678 | 2.7068 | [7 empty] | 95.633 | 13.907 | 0.7253 | 2244.3827 | 0.3637 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 149.8608 | 14.959 | 47.5018 | 2244.3827 | 6.6034 | [6 empty] | 82.4482 | 42.3187 | 3.1325 | [5 empty] | 102.3591 | 15.0609 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.0521 | 41.4549 | 2.9974 | [7 empty] | 101.9568 | 14.8842 | 0.4394 | 2244.3827 | 0.266 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 157.5039 | 15.7555 | 49.1831 | 2244.3827 | 6.6785 | [6 empty] | 92.2348 | 47.3114 | 3.4442 | [5 empty] | 108.3212 | 15.9476 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.8016 | 46.4287 | 3.1994 | [7 empty] | 108.0199 | 15.874 | 0.3102 | 2244.3827 | 0.2856 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 165.0934 | 16.5524 | 50.8906 | 2244.3827 | 6.7725 | [6 empty] | 102.6267 | 52.613 | 3.7751 | [5 empty] | 114.2036 | 16.8222 | 2244.3827 | [5 empty] | 102.3053 | 52.1863 | 3.526 | [7 empty] | 114.8473 | 16.7954 | 0.6443 | 2244.3827 | 0.215 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 172.6515 | 17.3392 | 52.6419 | 2244.3827 | 6.8926 | [6 empty] | 113.6297 | 58.2263 | 4.1255 | [5 empty] | 120.0108 | 17.6853 | 2244.3827 | [5 empty] | 112.0865 | 57.1851 | 4.0157 | [7 empty] | 119.8637 | 17.4356 | 0.2898 | 2244.3827 | 0.2924 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 180.0767 | 18.1141 | 54.3314 | 2244.3827 | 7.0162 | [6 empty] | 125.2497 | 64.1544 | 4.4955 | [5 empty] | 125.747 | 18.5375 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.3016 | 63.0359 | 4.4144 | [7 empty] | 125.1061 | 18.3292 | 0.6739 | 2244.3827 | 0.2966 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 188.1741 | 18.9619 | 56.7597 | 2244.3827 | 7.3129 | [6 empty] | 137.4922 | 70.4001 | 4.8853 | [5 empty] | 131.416 | 19.3796 | 2244.3827 | [5 empty] | 135.4091 | 69.1441 | 4.7768 | [7 empty] | 130.9215 | 19.1469 | 0.5464 | 2244.3827 | 0.3167 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 194.267 | 19.591 | 57.2492 | 2244.3827 | 7.1959 | [6 empty] | 150.3623 | 76.966 | 5.2951 | [5 empty] | 137.0212 | 20.212 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.3477 | 75.7408 | 5.3229 | [7 empty] | 136.5224 | 19.9046 | 0.5859 | 2244.3827 | 0.3704 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 202.3337 | 20.4311 | 59.7708 | 2244.3827 | 7.5351 | [6 empty] | 163.8654 | 83.8547 | 5.7251 | [5 empty] | 142.5659 | 21.0352 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.1302 | 82.7101 | 5.4432 | [7 empty] | 142.5132 | 20.9278 | 0.1197 | 2244.3827 | 0.2814 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 209.2375 | 21.1502 | 61.1884 | 2244.3827 | 7.6097 | [6 empty] | 178.0064 | 91.0689 | 6.1754 | [5 empty] | 148.053 | 21.8496 | 2244.3827 | [5 empty] | 175.7846 | 89.7807 | 5.8582 | [7 empty] | 147.6372 | 21.7902 | 0.4201 | 2244.3827 | 0.3281 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 216.1987 | 21.8709 | 62.7184 | 2244.3827 | 7.6537 | [6 empty] | 192.7901 | 98.6111 | 6.6462 | [5 empty] | 153.4852 | 22.6558 | 2244.3827 | [5 empty] | 190.5472 | 97.2074 | 6.4791 | [7 empty] | 153.2042 | 22.4565 | 0.3445 | 2244.3827 | 0.3022 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 222.712 | 22.5432 | 63.8536 | 2244.3827 | 7.5526 | [6 empty] | 208.2212 | 106.4834 | 7.1376 | [5 empty] | 158.865 | 23.454 | 2244.3827 | [5 empty] | 205.4129 | 104.7489 | 6.9096 | [7 empty] | 158.5072 | 23.2382 | 0.4178 | 2244.3827 | 0.358 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 229.2728 | 23.2221 | 65.0862 | 2244.3827 | 7.4487 | [6 empty] | 224.3043 | 114.6885 | 7.6497 | [5 empty] | 164.1946 | 24.2447 | 2244.3827 | [5 empty] | 222.8083 | 113.7518 | 7.081 | [7 empty] | 164.2461 | 24.3686 | 0.1342 | 2244.3827 | 0.4164 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 236.6248 | 23.9857 | 67.1566 | 2244.3827 | 7.513 | [6 empty] | 241.0438 | 123.2283 | 8.1827 | [5 empty] | 169.4762 | 25.0281 | 2244.3827 | [5 empty] | 239.032 | 122.0373 | 7.7026 | [7 empty] | 169.3096 | 25.0743 | 0.1729 | 2244.3827 | 0.3435 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.4069 | 24.5915 | 67.8685 | 2244.3827 | 7.3255 | [6 empty] | 257.8903 | 131.8228 | 8.7192 | [5 empty] | 174.5488 | 25.7804 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.7952 | 130.6555 | 8.5785 | [7 empty] | 174.1172 | 25.6819 | 0.4427 | 2244.3827 | 0.2021 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9141 | -0.4494 | 0.8707 | 9788.3311 | 1.6488 | [6 empty] | 0.635 | 0.7309 | 0.5518 | [5 empty] | -0.2542 | 0.1185 | 4937.6079 | [5 empty] | 0.6097 | 0.7268 | 1.0137 | [7 empty] | -0.6005 | -0.5585 | 0.7605 | 9908.1608 | 1.4597 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.004 | 0.8103 | 1.7429 | 5572.3214 | 3.0577 | [6 empty] | 1.0348 | 1.4754 | 0.6526 | [5 empty] | -1.3017 | 1.1841 | 4092.1741 | [5 empty] | 1.0768 | 1.5162 | 1.0871 | [7 empty] | -1.5099 | 0.4742 | 0.7398 | 5190.7386 | 1.1834 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.1603 | 3.5062 | 3.8696 | 4572.2464 | 5.2637 | [6 empty] | 1.7707 | 2.8458 | 0.838 | [5 empty] | -3.3006 | 3.2306 | 3780.6088 | [5 empty] | 1.8014 | 2.8619 | 1.2347 | [7 empty] | -3.4341 | 2.4826 | 0.7598 | 4216.1273 | 0.9773 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.3447 | 7.592 | 7.1376 | 4240.8576 | 6.7068 | [6 empty] | 2.8718 | 4.8963 | 1.1155 | [5 empty] | -6.3201 | 6.3268 | 3656.6105 | [5 empty] | 3.0191 | 5.0146 | 1.4675 | [7 empty] | -6.2805 | 5.7771 | 0.5511 | 3817.3119 | 0.5517 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.1117 | 12.158 | 10.3161 | 4097.8548 | 7.1701 | [6 empty] | 4.36 | 7.6676 | 1.4905 | [5 empty] | -10.0011 | 10.1092 | 3597.9717 | [5 empty] | 4.4104 | 7.5999 | 1.7692 | [7 empty] | -9.6714 | 9.4056 | 0.777 | 3683.5846 | 0.6386 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -26.9697 | 16.8456 | 13.6801 | 4019.0599 | 8.4913 | [6 empty] | 6.2531 | 11.193 | 1.9675 | [5 empty] | -13.6238 | 13.8402 | 3566.3268 | [5 empty] | 6.2685 | 11.107 | 2.2449 | [7 empty] | -13.4191 | 13.201 | 0.6712 | 3628.1434 | 0.53 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.6148 | 21.3893 | 16.939 | 3973.504 | 9.127 | [6 empty] | 8.5662 | 15.5004 | 2.5504 | [5 empty] | -17.1377 | 17.4606 | 3547.5328 | [5 empty] | 8.399 | 15.1355 | 2.6444 | [7 empty] | -16.8173 | 16.9321 | 0.6181 | 3570.8294 | 0.4074 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.1068 | 25.8255 | 20.1613 | 3944.3003 | 9.5009 | [6 empty] | 11.3125 | 20.6145 | 3.2424 | [5 empty] | -20.5401 | 20.9654 | 3535.5481 | [5 empty] | 11.103 | 20.3999 | 3.297 | [7 empty] | -20.7544 | 20.7548 | 0.3004 | 3556.0997 | 0.2848 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.3603 | 30.0876 | 23.2381 | 3924.9174 | 9.809 | [6 empty] | 14.5037 | 26.5572 | 4.0466 | [5 empty] | -23.8386 | 24.3619 | 3527.4776 | [5 empty] | 14.2391 | 26.3089 | 3.9378 | [7 empty] | -24.081 | 24.3866 | 0.2436 | 3529.8412 | 0.1684 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.2684 | 34.097 | 26.0332 | 3912.081 | 10.0448 | [6 empty] | 18.1505 | 33.3482 | 4.9655 | [5 empty] | -27.0434 | 27.6605 | 3521.8044 | [5 empty] | 17.8165 | 32.819 | 4.7418 | [7 empty] | -26.9017 | 27.6204 | 0.1473 | 3512.7383 | 0.2146 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.0818 | 38.0333 | 28.8218 | 3902.6036 | 10.2755 | [6 empty] | 22.2625 | 41.0057 | 6.0017 | [5 empty] | -30.164 | 30.8714 | 3517.6761 | [5 empty] | 22.2572 | 40.5371 | 5.6287 | [7 empty] | -29.3031 | 30.9303 | 0.8629 | 3485.6815 | 0.5259 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -63.9057 | 41.9777 | 31.7154 | 3894.9385 | 10.5189 | [6 empty] | 26.8488 | 49.5463 | 7.1574 | [5 empty] | -33.2091 | 34.0036 | 3514.5849 | [5 empty] | 26.5544 | 49.0518 | 6.9949 | [7 empty] | -33.0846 | 33.9348 | 0.1423 | 3510.6877 | 0.1479 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.2 | 45.5421 | 34.0849 | 3890.0767 | 10.662 | [6 empty] | 31.9177 | 58.9856 | 8.4347 | [5 empty] | -36.1861 | 37.0649 | 3512.2146 | [5 empty] | 32.1233 | 59.1574 | 8.2907 | [7 empty] | -35.9734 | 37.2314 | 0.2702 | 3500.9184 | 0.1964 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -74.8486 | 49.3505 | 36.9343 | 3885.4624 | 10.8965 | [6 empty] | 37.4769 | 69.3381 | 9.8356 | [5 empty] | -39.1014 | 40.0619 | 3510.3598 | [5 empty] | 37.1285 | 68.6279 | 9.4286 | [7 empty] | -38.7889 | 40.1109 | 0.3163 | 3497.503 | 0.2694 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -80.3427 | 53.0425 | 39.6743 | 3882.1274 | 11.1164 | [6 empty] | 43.5339 | 80.6174 | 11.3618 | [5 empty] | -41.9603 | 43.0005 | 3508.8831 | [5 empty] | 43.1554 | 80.2805 | 11.3159 | [7 empty] | -42.2169 | 42.9664 | 0.2588 | 3513.7073 | 0.1313 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -85.6074 | 56.5831 | 42.2176 | 3879.2406 | 11.2961 | [6 empty] | 50.0955 | 92.8364 | 13.0153 | [5 empty] | -44.7677 | 45.8855 | 3507.6894 | [5 empty] | 49.736 | 92.2141 | 12.4699 | [7 empty] | -44.5942 | 46.0713 | 0.2542 | 3495.0183 | 0.2609 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -90.7417 | 60.023 | 44.6675 | 3877.2605 | 11.442 | [6 empty] | 57.1682 | 106.0073 | 14.7975 | [5 empty] | -47.5275 | 48.7214 | 3506.7116 | [5 empty] | 56.7498 | 104.877 | 14.5148 | [7 empty] | -47.0014 | 48.5309 | 0.5595 | 3499.9956 | 0.2764 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -95.7707 | 63.3986 | 47.0535 | 3875.3376 | 11.5432 | [6 empty] | 64.7584 | 120.1418 | 16.7102 | [5 empty] | -50.2435 | 51.5117 | 3505.9013 | [5 empty] | 64.8875 | 119.4199 | 16.2083 | [7 empty] | -49.3421 | 51.5142 | 0.9014 | 3488.5364 | 0.3667 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -100.904 | 66.843 | 49.6078 | 3873.6637 | 11.6708 | [6 empty] | 72.872 | 135.2509 | 18.7547 | [5 empty] | -52.9186 | 54.2597 | 3505.2227 | [5 empty] | 72.7464 | 134.4978 | 18.2471 | [7 empty] | -52.3774 | 54.3037 | 0.543 | 3493.2223 | 0.259 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -105.9779 | 70.2368 | 52.1389 | 3872.4491 | 11.7926 | [6 empty] | 81.5146 | 151.3452 | 20.9325 | [5 empty] | -55.5556 | 56.9684 | 3504.6493 | [5 empty] | 81.3244 | 150.4679 | 20.0915 | [7 empty] | -54.9872 | 57.1577 | 0.5991 | 3488.3391 | 0.3333 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -110.813 | 73.4781 | 54.4438 | 3871.2029 | 11.8692 | [6 empty] | 90.6917 | 168.4349 | 23.2451 | [5 empty] | -58.157 | 59.6403 | 3504.1604 | [5 empty] | 90.2277 | 167.6696 | 22.9481 | [7 empty] | -58.0815 | 59.6292 | 0.0763 | 3501.7387 | 0.1092 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -115.7362 | 76.77 | 56.8881 | 3870.2994 | 11.9738 | [6 empty] | 100.4086 | 186.5298 | 25.6936 | [5 empty] | -60.725 | 62.2776 | 3503.7407 | [5 empty] | 100.982 | 185.9455 | 24.8037 | [7 empty] | -59.6084 | 62.4357 | 1.1277 | 3482.9287 | 0.4307 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -120.5466 | 79.99 | 59.2437 | 3869.4158 | 12.0611 | [6 empty] | 110.6704 | 205.6392 | 28.2794 | [5 empty] | -63.2615 | 64.8824 | 3503.3776 | [5 empty] | 110.8483 | 205.1127 | 27.1168 | [7 empty] | -62.6146 | 65.2266 | 0.7328 | 3484.9477 | 0.3706 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -125.3578 | 83.2089 | 61.6365 | 3868.6191 | 12.154 | [6 empty] | 121.4818 | 225.7722 | 31.0038 | [5 empty] | -65.7682 | 67.4565 | 3503.0617 | [5 empty] | 120.8997 | 224.483 | 30.452 | [7 empty] | -65.4693 | 67.4388 | 0.2994 | 3497.6727 | 0.164 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -129.801 | 86.1819 | 63.6453 | 3867.9565 | 12.184 | [6 empty] | 132.8475 | 246.9376 | 33.8678 | [5 empty] | -68.2468 | 70.0016 | 3502.7852 | [5 empty] | 131.0226 | 245.9698 | 33.9246 | [7 empty] | -69.3352 | 69.9865 | 1.0884 | 3515.1475 | 0.3132 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -134.5657 | 89.3706 | 66.0527 | 3867.2962 | 12.2789 | [6 empty] | 144.7722 | 269.1438 | 36.8727 | [5 empty] | -70.6987 | 72.5191 | 3502.542 | [5 empty] | 145.1359 | 269.6391 | 36.3237 | [7 empty] | -70.6128 | 72.7926 | 0.2867 | 3495.7841 | 0.1508 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -139.0601 | 92.3738 | 68.1827 | 3866.8012 | 12.3306 | [6 empty] | 157.2602 | 292.3991 | 40.0195 | [5 empty] | -73.1253 | 75.0105 | 3502.3268 | [5 empty] | 156.0491 | 289.9299 | 39.8515 | [7 empty] | -72.794 | 74.679 | 0.4686 | 3503.0953 | 0.2036 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -143.6238 | 95.4288 | 70.4227 | 3866.2206 | 12.3984 | [6 empty] | 170.3159 | 316.7113 | 43.3094 | [5 empty] | -75.5276 | 77.477 | 3502.1356 | [5 empty] | 171.6403 | 317.2162 | 42.9867 | [7 empty] | -74.7253 | 77.5404 | 0.8048 | 3492.4028 | 0.2302 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -148.1904 | 98.4844 | 72.694 | 3865.7361 | 12.471 | [6 empty] | 183.9432 | 342.0882 | 46.7433 | [5 empty] | -77.9069 | 79.9197 | 3501.9652 | [5 empty] | 185.0446 | 341.8804 | 45.7696 | [7 empty] | -76.9123 | 80.0765 | 1.0069 | 3487.7448 | 0.3154 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -152.524 | 101.3841 | 74.7273 | 3865.2963 | 12.5094 | [6 empty] | 198.1463 | 368.5373 | 50.3223 | [5 empty] | -80.2641 | 82.3397 | 3501.8126 | [5 empty] | 198.1644 | 367.5607 | 50.3256 | [7 empty] | -79.8031 | 82.1538 | 0.497 | 3499.9197 | 0.1031 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -157.1185 | 104.4636 | 77.0848 | 3864.7818 | 12.5927 | [6 empty] | 212.9291 | 396.0659 | 54.0474 | [5 empty] | -82.6003 | 84.738 | 3501.6753 | [5 empty] | 213.5307 | 396.4806 | 53.1661 | [7 empty] | -82.3102 | 85.0149 | 0.4011 | 3493.5588 | 0.1776 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -161.2741 | 107.2682 | 79.0611 | 3864.0556 | 12.629 | [6 empty] | 227.8064 | 423.7704 | 57.7963 | [5 empty] | -84.8441 | 87.0414 | 3501.5551 | [5 empty] | 228.7236 | 424.7517 | 58.1185 | [7 empty] | -84.6802 | 87.0299 | 0.1643 | 3500.9437 | 0.0604 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3755 | -1.1105 | 0.769 | 4.391e+18 | 1.8056 | [6 empty] | 0.5651 | 0.5413 | 0.7298 | [5 empty] | -0.0137 | -0.4319 | 8096.121 | [5 empty] | 0.5083 | 0.5355 | 1.0508 | [7 empty] | -0.3755 | -0.8087 | 0.5224 | 28916.8697 | 1.116 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4151 | -2.2724 | 1.0621 | 4.391e+18 | 3.4194 | [6 empty] | 0.7135 | 0.6042 | 1.4705 | [5 empty] | -0.0958 | -1.2595 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.5992 | 0.5762 | 1.5152 | [7 empty] | -0.4043 | -1.283 | 0.3094 | 4.391e+18 | 0.9038 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.4997 | -3.8524 | 1.4668 | 2.9273e+18 | 5.5534 | [6 empty] | 0.9868 | 0.72 | 2.8337 | [5 empty] | -0.2088 | -2.4148 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.8444 | 0.6763 | 2.6761 | [7 empty] | -0.4239 | -2.2594 | 0.2653 | 2.9273e+18 | 0.9589 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6433 | -5.9255 | 2.1324 | 2.9273e+18 | 6.1892 | [6 empty] | 1.3956 | 0.8933 | 4.8734 | [5 empty] | -0.3438 | -3.8143 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.2837 | 0.8605 | 4.9376 | [7 empty] | -0.5491 | -3.7819 | 0.2079 | 2.9273e+18 | 0.7765 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8132 | -8.1508 | 2.6761 | 2.9273e+18 | 5.332 | [6 empty] | 1.9482 | 1.1275 | 7.6303 | [5 empty] | -0.5042 | -5.4926 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.8417 | 1.0924 | 7.8122 | [7 empty] | -0.7019 | -5.4752 | 0.1985 | 2.9273e+18 | 0.7335 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.0741 | -11.4077 | 3.9236 | 2.9273e+18 | 5.2788 | [6 empty] | 2.6511 | 1.4254 | 11.1372 | [5 empty] | -0.6952 | -7.5024 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.5376 | 1.392 | 11.0827 | [7 empty] | -0.8306 | -7.3887 | 0.1768 | 2.9273e+18 | 0.459 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.3877 | -15.277 | 5.412 | 2.9273e+18 | 5.8771 | [6 empty] | 3.5099 | 1.7893 | 15.4221 | [5 empty] | -0.9211 | -9.8852 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.3129 | 1.7262 | 14.9224 | [7 empty] | -1.0293 | -9.5421 | 0.3597 | 2.9273e+18 | 0.4852 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7233 | -19.3145 | 6.6659 | 4.391e+18 | 6.1222 | [6 empty] | 4.5296 | 2.2215 | 20.5094 | [5 empty] | -1.1847 | -12.6704 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.4447 | 2.1996 | 20.6363 | [7 empty] | -1.3198 | -12.6293 | 0.1412 | 2.9273e+18 | 0.3961 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.1667 | -24.6333 | 8.7799 | 4.391e+18 | 6.2638 | [6 empty] | 5.7144 | 2.7237 | 26.4211 | [5 empty] | -1.4882 | -15.8796 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.6079 | 2.6891 | 26.2594 | [7 empty] | -1.5656 | -15.7189 | 0.1783 | 4.391e+18 | 0.2635 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.6646 | -30.6209 | 11.1226 | 4.391e+18 | 6.2168 | [6 empty] | 7.0685 | 3.2975 | 33.1766 | [5 empty] | -1.8333 | -19.5294 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.9368 | 3.2329 | 32.6721 | [7 empty] | -1.8195 | -19.1819 | 0.3477 | 4.391e+18 | 0.1307 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2411 | -37.5074 | 13.9118 | 4.391e+18 | 6.1513 | [6 empty] | 8.5952 | 3.9446 | 40.794 | [5 empty] | -2.2211 | -23.633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.4254 | 3.8838 | 39.7382 | [7 empty] | -2.15 | -23.1666 | 0.4718 | 4.391e+18 | 0.201 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8256 | -44.536 | 16.3763 | 2.9273e+18 | 6.1536 | [6 empty] | 10.2981 | 4.6663 | 49.29 | [5 empty] | -2.6529 | -28.2018 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.2405 | 4.6406 | 49.2036 | [7 empty] | -2.6803 | -28.0878 | 0.1172 | 4.391e+18 | 0.0539 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.3432 | -50.7336 | 17.5504 | 2.9273e+18 | 6.1319 | [6 empty] | 12.1801 | 5.4639 | 58.6799 | [5 empty] | -3.1275 | -33.2253 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.2233 | 5.4361 | 59.1905 | [7 empty] | -3.1263 | -33.244 | 0.0187 | 2.9273e+18 | 0.1207 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -4.9753 | -58.2695 | 19.9705 | 4.391e+18 | 6.3805 | [6 empty] | 14.2443 | 6.3387 | 68.9783 | [5 empty] | -3.6114 | -38.3456 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.0118 | 6.2263 | 67.4435 | [7 empty] | -3.457 | -37.6717 | 0.6913 | 2.9273e+18 | 0.2048 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.5281 | -64.9233 | 21.5494 | 4.391e+18 | 6.4876 | [6 empty] | 16.4932 | 7.2918 | 80.1986 | [5 empty] | -4.0912 | -43.4219 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.3776 | 7.2305 | 78.5916 | [7 empty] | -3.8337 | -42.9269 | 0.5579 | 4.391e+18 | 0.2619 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.0753 | -71.438 | 23.0384 | 4.391e+18 | 6.5825 | [6 empty] | 18.9294 | 8.3243 | 92.3537 | [5 empty] | -4.5664 | -48.4491 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.9469 | 8.2747 | 92.0996 | [7 empty] | -4.4199 | -48.2915 | 0.2152 | 2.9273e+18 | 0.1592 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6105 | -77.8394 | 24.4655 | 4.391e+18 | 6.6764 | [6 empty] | 21.5555 | 9.4373 | 105.4557 | [5 empty] | -5.0368 | -53.4245 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.3822 | 9.3307 | 103.7837 | [7 empty] | -4.8046 | -52.8906 | 0.5822 | 2.9273e+18 | 0.2142 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.0641 | -83.265 | 24.9666 | 4.391e+18 | 6.6267 | [6 empty] | 24.3737 | 10.6317 | 119.5163 | [5 empty] | -5.5021 | -58.3473 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.1389 | 10.5012 | 116.842 | [7 empty] | -5.1417 | -57.6224 | 0.8096 | 2.9273e+18 | 0.3046 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.6439 | -90.2161 | 27.0511 | 2.9273e+18 | 6.8321 | [6 empty] | 27.3862 | 11.9084 | 134.5464 | [5 empty] | -5.9625 | -63.2173 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.4103 | 11.8339 | 134.398 | [7 empty] | -5.8138 | -63.0821 | 0.201 | 2.9273e+18 | 0.1531 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.1468 | -96.228 | 28.2456 | 4.391e+18 | 6.9017 | [6 empty] | 30.5951 | 13.2684 | 150.5565 | [5 empty] | -6.418 | -68.0354 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.1281 | 13.0229 | 146.3784 | [7 empty] | -5.9753 | -66.9783 | 1.146 | 2.9273e+18 | 0.3582 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.6511 | -102.2298 | 29.4812 | 2.9273e+18 | 6.9824 | [6 empty] | 34.0025 | 14.7125 | 167.5569 | [5 empty] | -6.8686 | -72.8026 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.1293 | 14.6947 | 166.9172 | [7 empty] | -6.5938 | -72.6855 | 0.2987 | 4.391e+18 | 0.1997 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.1374 | -108.0591 | 30.5933 | 2.9273e+18 | 7.0483 | [6 empty] | 37.6104 | 16.2415 | 185.5571 | [5 empty] | -7.3146 | -77.5202 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.7922 | 16.2255 | 184.3534 | [7 empty] | -6.8998 | -77.3264 | 0.4579 | 2.9273e+18 | 0.2809 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.6231 | -113.8747 | 31.7399 | 2.9273e+18 | 7.1241 | [6 empty] | 41.4205 | 17.8563 | 204.5666 | [5 empty] | -7.756 | -82.1898 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.2941 | 17.7297 | 202.7757 | [7 empty] | -7.4889 | -81.798 | 0.4741 | 4.391e+18 | 0.1866 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.1554 | -120.147 | 33.3919 | 2.9273e+18 | 7.2778 | [6 empty] | 45.4347 | 19.5576 | 224.5943 | [5 empty] | -8.193 | -86.8128 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.3919 | 19.4459 | 223.568 | [7 empty] | -7.9772 | -86.5694 | 0.3253 | 4.391e+18 | 0.1563 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.5773 | -125.1986 | 33.8639 | 2.9273e+18 | 7.2588 | [6 empty] | 49.6547 | 21.3461 | 245.649 | [5 empty] | -8.6257 | -91.391 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.6911 | 21.2421 | 244.8724 | [7 empty] | -8.3818 | -91.2061 | 0.3061 | 2.9273e+18 | 0.1728 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.0961 | -131.3225 | 35.4556 | 2.9273e+18 | 7.4125 | [6 empty] | 54.0823 | 23.2225 | 267.7391 | [5 empty] | -9.0544 | -95.9258 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.7177 | 22.9231 | 264.1552 | [7 empty] | -8.6475 | -95.2264 | 0.8092 | 2.9273e+18 | 0.2778 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.5711 | -136.9185 | 36.5596 | 2.9273e+18 | 7.4957 | [6 empty] | 58.719 | 25.1876 | 290.8728 | [5 empty] | -9.479 | -100.4188 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.3584 | 24.8641 | 288.2862 | [7 empty] | -9.1955 | -99.8677 | 0.6197 | 2.9273e+18 | 0.2243 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.0308 | -142.2999 | 37.4891 | 2.9273e+18 | 7.5559 | [6 empty] | 63.5664 | 27.242 | 315.0579 | [5 empty] | -9.8999 | -104.8714 | 4.391e+18 | [5 empty] | 63.3103 | 26.9927 | 312.4578 | [7 empty] | -9.5936 | -104.3978 | 0.564 | 2.9273e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.4719 | -147.4558 | 38.2314 | 4.391e+18 | 7.5908 | [6 empty] | 68.6262 | 29.3864 | 340.3021 | [5 empty] | -10.317 | -109.2851 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.0368 | 29.1398 | 333.714 | [7 empty] | -9.8225 | -108.3509 | 1.0571 | 2.9273e+18 | 0.2741 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -12.9271 | -152.7392 | 39.1396 | 2.9273e+18 | 7.6542 | [6 empty] | 73.8997 | 31.6214 | 366.6129 | [5 empty] | -10.7306 | -113.6613 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.9721 | 31.5321 | 365.0378 | [7 empty] | -10.4158 | -113.4418 | 0.3838 | 2.9273e+18 | 0.1737 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.4292 | -158.4268 | 40.4904 | 2.9273e+18 | 7.7884 | [6 empty] | 79.3885 | 33.9476 | 393.9975 | [5 empty] | -11.1408 | -118.0012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.9946 | 33.7838 | 388.8765 | [7 empty] | -10.753 | -117.3502 | 0.7577 | 2.9273e+18 | 0.1971 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -13.8767 | -163.1478 | 41.0426 | 2.9273e+18 | 7.7965 | [6 empty] | 84.9123 | 36.2886 | 421.5571 | [5 empty] | -11.535 | -122.172 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.3285 | 36.19 | 413.7849 | [7 empty] | -11.0604 | -121.2801 | 1.0103 | 2.9273e+18 | 0.2328 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.5429 | -6.2798 | 7.5625 | 25930.627 | 7.1341 | [6 empty] | 3.7436 | 5.2658 | 5.4651 | [5 empty] | -6.0783 | -1.0519 | 7094.7094 | [5 empty] | 3.8603 | 5.3977 | 5.231 | [7 empty] | -5.9552 | -0.522 | 0.544 | 6591.1901 | 0.8386 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.4862 | -30.7786 | 13.541 | 4.391e+18 | 4.8538 | [6 empty] | 6.8776 | 6.594 | 21.1011 | [5 empty] | -5.9919 | -17.6962 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.874 | 6.6346 | 21.0443 | [7 empty] | -6.0893 | -17.6282 | 0.1188 | 4.391e+18 | 0.1778 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.2532 | -55.5604 | 19.9705 | 2.9273e+18 | 5.6746 | [6 empty] | 12.6461 | 9.0388 | 49.8817 | [5 empty] | -6.542 | -35.7748 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.6777 | 9.0527 | 49.9665 | [7 empty] | -6.526 | -35.8216 | 0.0495 | 2.9273e+18 | 0.027 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.0439 | -79.3247 | 25.5335 | 2.9273e+18 | 6.4897 | [6 empty] | 21.2775 | 12.6968 | 92.9454 | [5 empty] | -7.5316 | -53.915 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.338 | 12.743 | 91.9976 | [7 empty] | -7.2875 | -53.6534 | 0.3578 | 4.391e+18 | 0.2128 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.2391 | -102.0134 | 30.2104 | 4.391e+18 | 6.9034 | [6 empty] | 32.9432 | 17.6409 | 151.1482 | [5 empty] | -8.7516 | -71.9056 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.7611 | 17.6147 | 147.7617 | [7 empty] | -8.3386 | -71.1284 | 0.8801 | 4.391e+18 | 0.3027 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.6538 | -124.564 | 35.055 | 2.9273e+18 | 7.3179 | [6 empty] | 47.7827 | 23.93 | 225.186 | [5 empty] | -10.0855 | -89.6033 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.688 | 23.837 | 224.0075 | [7 empty] | -9.9175 | -89.3622 | 0.2938 | 4.391e+18 | 0.1127 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.1246 | -145.8207 | 38.982 | 4.391e+18 | 7.606 | [6 empty] | 65.9145 | 31.6145 | 315.6495 | [5 empty] | -11.4725 | -106.929 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.6636 | 31.6429 | 309.5663 | [7 empty] | -10.938 | -106.0683 | 1.0132 | 2.9273e+18 | 0.2809 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.7044 | -165.9844 | 42.3536 | 4.391e+18 | 7.8392 | [6 empty] | 87.2603 | 40.6611 | 422.1488 | [5 empty] | -12.8697 | -123.7258 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.9252 | 40.7928 | 415.3743 | [7 empty] | -12.4724 | -122.9415 | 0.8792 | 2.9273e+18 | 0.209 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.1043 | 14.2099 | 18.0422 | 5103.4378 | 9.9676 | [6 empty] | 12.1843 | 20.984 | 7.5921 | [5 empty] | -20.0762 | 14.9219 | 4084.1312 | [5 empty] | 12.0273 | 20.9356 | 7.662 | [7 empty] | -20.4892 | 14.8428 | 0.4205 | 4111.4444 | 0.2931 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -32.6969 | -15.91 | 19.0383 | 23760.5792 | 8.796 | [6 empty] | 15.3182 | 22.3122 | 23.2281 | [5 empty] | -18.8138 | -2.8824 | 7223.8567 | [5 empty] | 15.2225 | 22.2389 | 23.2171 | [7 empty] | -18.9233 | -2.9283 | 0.1188 | 7255.5797 | 0.0925 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.3217 | -51.0104 | 27.0037 | 4.391e+18 | 6.5844 | [6 empty] | 21.0868 | 24.757 | 52.0086 | [5 empty] | -17.4807 | -25.8637 | 401716.1865 | [5 empty] | 20.9642 | 24.728 | 50.7281 | [7 empty] | -17.3613 | -24.9617 | 0.9099 | 95057.5192 | 0.3607 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -23.9541 | -81.2847 | 33.3928 | 2.9273e+18 | 5.3886 | [6 empty] | 29.7181 | 28.415 | 95.0723 | [5 empty] | -16.5971 | -48.7124 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.3683 | 28.48 | 94.1668 | [7 empty] | -17.1079 | -48.1697 | 0.7453 | 4.391e+18 | 0.4714 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.2552 | -106.9082 | 37.5851 | 4.391e+18 | 6.0498 | [6 empty] | 41.3838 | 33.3591 | 153.2751 | [5 empty] | -16.2559 | -69.805 | 4.391e+18 | [5 empty] | 41.4851 | 33.4729 | 153.1668 | [7 empty] | -16.2256 | -69.7143 | 0.0956 | 4.391e+18 | 0.047 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.5843 | -130.4355 | 41.5321 | 4.391e+18 | 6.92 | [6 empty] | 56.2233 | 39.6483 | 227.3129 | [5 empty] | -16.3614 | -89.2331 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.9439 | 39.7496 | 225.6485 | [7 empty] | -16.5304 | -88.7636 | 0.499 | 4.391e+18 | 0.198 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.6111 | -151.7736 | 44.6094 | 2.9273e+18 | 7.4787 | [6 empty] | 74.3551 | 47.3327 | 317.7765 | [5 empty] | -16.7923 | -107.4252 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.4268 | 47.6041 | 312.2862 | [7 empty] | -16.2236 | -106.3224 | 1.2409 | 4.391e+18 | 0.3138 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.234 | -171.6838 | 47.3252 | 2.9273e+18 | 7.8722 | [6 empty] | 95.7009 | 56.3793 | 424.2757 | [5 empty] | -17.4451 | -124.6016 | 4.391e+18 | [5 empty] | 95.2835 | 56.6802 | 418.257 | [7 empty] | -17.3264 | -123.6236 | 0.9852 | 4.391e+18 | 0.2123 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -62.5948 | 34.0278 | 30.0305 | 4310.4469 | 11.0325 | [6 empty] | 27.7206 | 49.9158 | 11.507 | [5 empty] | -32.8559 | 29.8529 | 3727.6683 | [5 empty] | 27.2639 | 49.373 | 11.5723 | [7 empty] | -33.0626 | 29.5648 | 0.3546 | 3745.2869 | 0.2807 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -57.8401 | 9.5505 | 26.9589 | 6456.5275 | 11.4618 | [6 empty] | 30.8546 | 51.244 | 27.143 | [5 empty] | -31.7281 | 16.2546 | 4650.1304 | [5 empty] | 30.8821 | 51.3381 | 26.6377 | [7 empty] | -31.6933 | 16.7323 | 0.479 | 4608.3683 | 0.2992 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.1555 | -26.3665 | 30.34 | 27953.8669 | 10.5432 | [6 empty] | 36.6231 | 53.6888 | 55.9236 | [5 empty] | -30.1076 | -4.5148 | 7247.6209 | [5 empty] | 36.3924 | 53.7652 | 55.1991 | [7 empty] | -30.4734 | -3.9165 | 0.7013 | 7155.5681 | 0.4673 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -44.9876 | -62.7529 | 37.9802 | 4.391e+18 | 8.7802 | [6 empty] | 45.2544 | 57.3469 | 98.9873 | [5 empty] | -28.4226 | -28.5755 | 19061.0986 | [5 empty] | 44.8088 | 57.4268 | 98.5827 | [7 empty] | -29.1332 | -28.2242 | 0.7928 | 18879.9893 | 0.5181 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.3082 | -95.0499 | 44.1868 | 4.391e+18 | 6.6315 | [6 empty] | 56.9201 | 62.2909 | 157.1901 | [5 empty] | -26.9869 | -52.919 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.8329 | 62.3275 | 155.8625 | [7 empty] | -26.9255 | -52.3532 | 0.5691 | 4.391e+18 | 0.0921 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -36.9377 | -124.063 | 49.2622 | 2.9273e+18 | 6.2636 | [6 empty] | 71.7597 | 68.5801 | 231.2279 | [5 empty] | -25.9363 | -76.045 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.3182 | 68.9087 | 225.6169 | [7 empty] | -25.9319 | -74.076 | 1.969 | 4.391e+18 | 0.2675 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -34.807 | -149.1039 | 52.4468 | 4.391e+18 | 6.8151 | [6 empty] | 89.8914 | 76.2645 | 321.6914 | [5 empty] | -25.2823 | -97.5292 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.3674 | 76.7676 | 321.5196 | [7 empty] | -25.1882 | -97.2732 | 0.2727 | 4.391e+18 | 0.1283 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -33.8763 | -171.1921 | 54.6106 | 4.391e+18 | 7.5818 | [6 empty] | 111.2373 | 85.3112 | 428.1907 | [5 empty] | -24.9803 | -117.311 | 4.391e+18 | [5 empty] | 110.9659 | 85.8393 | 420.7894 | [7 empty] | -24.7568 | -115.6764 | 1.6498 | 4.391e+18 | 0.2364 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -84.7095 | 50.8516 | 40.9914 | 4091.2645 | 11.7363 | [6 empty] | 50.9673 | 93.2059 | 17.3649 | [5 empty] | -44.5017 | 42.8749 | 3618.8934 | [5 empty] | 50.7705 | 92.8171 | 16.648 | [7 empty] | -44.2872 | 43.2295 | 0.4144 | 3599.305 | 0.31 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -80.9697 | 31.8785 | 37.3716 | 4994.7794 | 12.3651 | [6 empty] | 54.1012 | 94.5341 | 33.0009 | [5 empty] | -43.6049 | 32.5969 | 4059.9359 | [5 empty] | 54.4583 | 94.7426 | 32.7969 | [7 empty] | -43.2469 | 32.7537 | 0.3908 | 4044.9331 | 0.1894 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -74.8109 | 0.5081 | 35.9754 | 7960.3682 | 13.0477 | [6 empty] | 59.8698 | 96.9789 | 61.7815 | [5 empty] | -42.1658 | 15.6252 | 5069.7793 | [5 empty] | 59.5447 | 96.6949 | 62.4035 | [7 empty] | -42.4442 | 15.1832 | 0.5224 | 5111.7361 | 0.2859 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -67.9627 | -35.6865 | 40.484 | 29755.3825 | 11.9247 | [6 empty] | 68.5011 | 100.6369 | 104.8451 | [5 empty] | -40.4176 | -6.018 | 7255.5356 | [5 empty] | 68.3004 | 100.8478 | 104.3289 | [7 empty] | -40.7895 | -5.6183 | 0.546 | 7213.9774 | 0.3014 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -61.7051 | -71.1433 | 47.161 | 4.391e+18 | 10.2501 | [6 empty] | 80.1668 | 105.581 | 163.048 | [5 empty] | -38.6161 | -30.0208 | 13437.4011 | [5 empty] | 79.6534 | 105.3937 | 161.119 | [7 empty] | -38.7942 | -29.2993 | 0.7432 | 13121.122 | 0.3474 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.3195 | -104.8753 | 53.9421 | 4.391e+18 | 8.3495 | [6 empty] | 95.0063 | 111.8702 | 237.0858 | [5 empty] | -36.9593 | -54.5272 | 3.2018e+17 | [5 empty] | 94.9518 | 112.218 | 233.7366 | [7 empty] | -36.8691 | -53.2436 | 1.2867 | 202019.2383 | 0.2992 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.2023 | -134.5302 | 58.5637 | 4.391e+18 | 7.1407 | [6 empty] | 113.1381 | 119.5546 | 327.5493 | [5 empty] | -35.562 | -78.3804 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.0509 | 120.0696 | 323.3068 | [7 empty] | -35.5231 | -76.9906 | 1.3903 | 4.391e+18 | 0.2039 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.5647 | -160.2969 | 61.3268 | 4.391e+18 | 7.059 | [6 empty] | 134.484 | 128.6012 | 434.0486 | [5 empty] | -34.4757 | -100.8554 | 4.391e+18 | [5 empty] | 133.6004 | 128.6631 | 430.8337 | [7 empty] | -34.8995 | -100.0725 | 0.8903 | 4.391e+18 | 0.3121 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -105.3161 | 65.8896 | 51.2123 | 3999.4299 | 12.1308 | [6 empty] | 82.3864 | 151.7147 | 25.2822 | [5 empty] | -55.3485 | 54.6674 | 3572.1983 | [5 empty] | 82.0115 | 150.8693 | 25.0117 | [7 empty] | -55.1 | 54.5903 | 0.2602 | 3568.7572 | 0.1414 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -102.2933 | 50.8904 | 47.848 | 4501.6256 | 12.7224 | [6 empty] | 85.5204 | 153.0429 | 40.9182 | [5 empty] | -54.6327 | 46.6588 | 3829.9505 | [5 empty] | 85.4867 | 152.7776 | 40.1439 | [7 empty] | -54.3721 | 46.9552 | 0.3947 | 3814.5131 | 0.2076 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -96.9914 | 24.5447 | 44.363 | 5822.7488 | 13.5276 | [6 empty] | 91.2889 | 155.4877 | 69.6987 | [5 empty] | -53.4234 | 32.9057 | 4372.5868 | [5 empty] | 90.9074 | 154.715 | 69.7381 | [7 empty] | -53.2764 | 32.6474 | 0.2972 | 4380.6954 | 0.148 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -90.4668 | -8.4411 | 44.8713 | 9269.937 | 14.0493 | [6 empty] | 99.9202 | 159.1457 | 112.7624 | [5 empty] | -51.8391 | 14.3917 | 5379.1044 | [5 empty] | 99.7916 | 158.8834 | 112.192 | [7 empty] | -51.7207 | 14.5354 | 0.1862 | 5366.5476 | 0.0924 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -83.8127 | -43.4312 | 49.3604 | 28839.001 | 12.5845 | [6 empty] | 111.5859 | 164.0898 | 170.9652 | [5 empty] | -50.0453 | -7.4283 | 7259.0406 | [5 empty] | 110.7535 | 164.0703 | 171.3518 | [7 empty] | -50.8811 | -7.4762 | 0.8372 | 7300.5665 | 0.2727 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -77.4085 | -78.9507 | 56.0874 | 4.391e+18 | 11.0275 | [6 empty] | 126.4255 | 170.379 | 245.003 | [5 empty] | -48.207 | -31.0647 | 11457.1663 | [5 empty] | 126.585 | 170.7962 | 244.2301 | [7 empty] | -48.2494 | -30.6549 | 0.412 | 11325.7102 | 0.1715 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -71.9311 | -111.6965 | 61.8995 | 4.391e+18 | 9.378 | [6 empty] | 144.5572 | 178.0634 | 335.4666 | [5 empty] | -46.4575 | -55.2816 | 30806.7528 | [5 empty] | 144.1299 | 177.9901 | 333.9067 | [7 empty] | -46.6115 | -54.8632 | 0.4458 | 29927.7425 | 0.1669 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -67.8211 | -140.7938 | 65.8857 | 4.391e+18 | 7.9752 | [6 empty] | 165.9031 | 187.11 | 441.9658 | [5 empty] | -44.8976 | -79.0246 | 4.391e+18 | [5 empty] | 165.0467 | 187.125 | 435.8763 | [7 empty] | -44.9963 | -77.5828 | 1.4452 | 4.391e+18 | 0.2822 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -124.7355 | 79.688 | 60.7828 | 3952.9221 | 12.3968 | [6 empty] | 122.3536 | 226.1417 | 35.3534 | [5 empty] | -65.6016 | 65.6263 | 3548.113 | [5 empty] | 120.9938 | 224.5127 | 34.896 | [7 empty] | -65.8414 | 65.5816 | 0.2439 | 3549.8508 | 0.1739 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -122.2719 | 67.5561 | 57.8616 | 4272.7311 | 12.925 | [6 empty] | 125.4875 | 227.4699 | 50.9894 | [5 empty] | -65.0183 | 59.1896 | 3716.617 | [5 empty] | 124.636 | 226.5571 | 50.7851 | [7 empty] | -65.2355 | 59.1382 | 0.2232 | 3719.7162 | 0.1141 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -117.7524 | 45.4455 | 53.8029 | 5035.3335 | 13.6707 | [6 empty] | 131.256 | 229.9147 | 79.77 | [5 empty] | -64.0052 | 47.8921 | 4055.9054 | [5 empty] | 132.5375 | 230.2018 | 78.9682 | [7 empty] | -62.9422 | 48.1176 | 1.0866 | 4032.6512 | 0.3563 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -111.8635 | 16.3518 | 51.7273 | 6617.2764 | 14.4753 | [6 empty] | 139.8874 | 233.5727 | 122.8336 | [5 empty] | -62.6212 | 32.1917 | 4642.6694 | [5 empty] | 140.0525 | 233.3197 | 122.8309 | [7 empty] | -62.3316 | 32.0943 | 0.3055 | 4641.6368 | 0.0784 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -105.4057 | -16.2876 | 53.1976 | 10284.2898 | 14.6365 | [6 empty] | 151.5531 | 238.5168 | 181.0365 | [5 empty] | -60.9676 | 12.9568 | 5613.8584 | [5 empty] | 151.3796 | 238.289 | 181.28 | [7 empty] | -61.0049 | 12.8215 | 0.1403 | 5623.397 | 0.0673 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -98.7259 | -51.2581 | 58.0581 | 29060.6136 | 13.185 | [6 empty] | 166.3926 | 244.806 | 255.0743 | [5 empty] | -59.1625 | -8.7672 | 7260.8748 | [5 empty] | 166.1095 | 244.5836 | 254.6135 | [7 empty] | -59.222 | -8.6859 | 0.1008 | 7255.9591 | 0.0519 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -92.5622 | -84.9727 | 63.6622 | 2.1955e+18 | 11.4914 | [6 empty] | 184.5244 | 252.4904 | 345.5378 | [5 empty] | -57.3196 | -31.9554 | 10440.4851 | [5 empty] | 184.331 | 252.6072 | 340.4771 | [7 empty] | -57.1011 | -30.6177 | 1.3555 | 10151.323 | 0.4471 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -87.3687 | -116.3033 | 68.5838 | 4.391e+18 | 10.1174 | [6 empty] | 205.8702 | 261.537 | 452.0371 | [5 empty] | -55.547 | -55.5487 | 19239.5009 | [5 empty] | 205.8079 | 261.7303 | 444.9068 | [7 empty] | -55.1269 | -53.8944 | 1.7068 | 17925.0273 | 0.3785 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -143.0539 | 92.5018 | 69.6527 | 3926.1013 | 12.5819 | [6 empty] | 171.1877 | 317.0808 | 47.659 | [5 empty] | -75.39 | 75.9765 | 3534.1563 | [5 empty] | 173.1235 | 317.8469 | 47.4798 | [7 empty] | -74.2604 | 75.9781 | 1.1296 | 3522.2979 | 0.295 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -140.9753 | 82.4264 | 67.1092 | 4148.1127 | 13.0407 | [6 empty] | 174.3216 | 318.409 | 63.295 | [5 empty] | -74.9045 | 70.6667 | 3652.5462 | [5 empty] | 175.3578 | 318.5706 | 63.7659 | [7 empty] | -74.2295 | 70.431 | 0.7149 | 3650.4945 | 0.1397 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -137.0875 | 63.6646 | 63.0874 | 4649.3053 | 13.7196 | [6 empty] | 180.0901 | 320.8538 | 92.0756 | [5 empty] | -74.0473 | 61.2234 | 3884.7776 | [5 empty] | 180.6697 | 320.4369 | 92.92 | [7 empty] | -73.4756 | 60.7974 | 0.713 | 3888.8101 | 0.1485 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -131.8406 | 38.164 | 59.7819 | 5588.3008 | 14.4862 | [6 empty] | 188.7215 | 324.5118 | 135.1392 | [5 empty] | -72.8463 | 47.8364 | 4270.2107 | [5 empty] | 188.9004 | 324.3925 | 134.7297 | [7 empty] | -72.6271 | 47.9129 | 0.2322 | 4264.5667 | 0.0741 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -125.8467 | 8.4665 | 58.9659 | 7328.5683 | 15.1673 | [6 empty] | 200.3872 | 329.4559 | 193.3421 | [5 empty] | -71.3628 | 31.016 | 4872.0531 | [5 empty] | 200.6387 | 329.2056 | 190.1109 | [7 empty] | -70.8246 | 31.8362 | 0.981 | 4829.0742 | 0.3875 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -119.2976 | -24.6824 | 61.3899 | 11332.5333 | 15.2012 | [6 empty] | 215.2267 | 335.745 | 267.3799 | [5 empty] | -69.6774 | 11.4638 | 5797.3554 | [5 empty] | 215.3987 | 336.4495 | 265.1241 | [7 empty] | -69.7146 | 12.2229 | 0.7601 | 5754.1443 | 0.3268 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -112.917 | -57.9178 | 65.7269 | 28177.0837 | 13.5352 | [6 empty] | 233.3585 | 343.4295 | 357.8434 | [5 empty] | -67.877 | -10.049 | 7261.9458 | [5 empty] | 235.2043 | 344.8833 | 353.0099 | [7 empty] | -67.0055 | -8.6498 | 1.6484 | 7110.2445 | 0.58 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.1128 | -89.8951 | 70.4856 | 2.1955e+18 | 11.8176 | [6 empty] | 254.7043 | 352.4761 | 464.3427 | [5 empty] | -66.0581 | -32.6 | 9793.4986 | [5 empty] | 255.0786 | 353.6805 | 456.6577 | [7 empty] | -65.8144 | -30.6581 | 1.9571 | 9469.2787 | 0.6449 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -160.7092 | 104.7604 | 78.3161 | 3908.4297 | 12.763 | [6 empty] | 228.6782 | 424.1399 | 62.1459 | [5 empty] | -84.7279 | 85.7804 | 3525.4419 | [5 empty] | 230.4222 | 425.4482 | 62.4744 | [7 empty] | -84.1649 | 85.7473 | 0.5639 | 3521.5315 | 0.1373 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -158.9231 | 96.2545 | 76.0913 | 4070.5276 | 13.1509 | [6 empty] | 231.8121 | 425.4681 | 77.7819 | [5 empty] | -84.3157 | 81.3006 | 3613.1262 | [5 empty] | 235.1152 | 427.2071 | 76.8464 | [7 empty] | -82.8494 | 81.5622 | 1.4895 | 3594.082 | 0.4216 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -155.5462 | 80.1631 | 72.2956 | 4424.7781 | 13.755 | [6 empty] | 237.5807 | 427.9128 | 106.5625 | [5 empty] | -83.5804 | 73.2658 | 3782.3375 | [5 empty] | 240.1554 | 430.0482 | 105.1312 | [7 empty] | -82.733 | 73.8168 | 1.0108 | 3762.2414 | 0.3621 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -150.9348 | 57.8767 | 68.5097 | 5048.4368 | 14.4378 | [6 empty] | 246.212 | 431.5709 | 149.6262 | [5 empty] | -82.5334 | 61.7267 | 4055.9036 | [5 empty] | 248.2539 | 433.3481 | 148.4528 | [7 empty] | -81.913 | 62.2032 | 0.7823 | 4037.2621 | 0.2809 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -145.4315 | 31.0679 | 66.1618 | 6096.9235 | 15.1403 | [6 empty] | 257.8777 | 436.515 | 207.829 | [5 empty] | -81.2117 | 46.9802 | 4468.0895 | [5 empty] | 258.8975 | 437.8872 | 207.6903 | [7 empty] | -81.1354 | 47.2161 | 0.248 | 4460.136 | 0.1127 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -139.2371 | 0.317 | 66.3281 | 8019.1127 | 15.7959 | [6 empty] | 272.7172 | 442.8041 | 281.8668 | [5 empty] | -79.6698 | 29.4915 | 5071.3181 | [5 empty] | 272.8183 | 444.1564 | 279.064 | [7 empty] | -79.9567 | 30.4278 | 0.9793 | 5038.4264 | 0.332 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -132.9189 | -31.5198 | 68.7623 | 12032.8224 | 15.427 | [6 empty] | 290.849 | 450.4886 | 372.3304 | [5 empty] | -77.9716 | 9.8208 | 5951.7299 | [5 empty] | 291.8564 | 451.1598 | 371.2234 | [7 empty] | -77.5984 | 10.1402 | 0.4912 | 5926.6373 | 0.1653 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -126.8044 | -63.2777 | 72.5635 | 26329.0446 | 13.7176 | [6 empty] | 312.1948 | 459.5352 | 478.8296 | [5 empty] | -76.1973 | -11.274 | 7262.6178 | [5 empty] | 313.8716 | 461.3704 | 473.3593 | [7 empty] | -75.6536 | -9.8737 | 1.5021 | 7135.6783 | 0.546 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1063 | -9.2243 | 4.8867 | 6.4036e+17 | 7.2894 | [6 empty] | 4.0544 | 2.2497 | 4.9581 | [5 empty] | 4.415 | -4.6396 | 13692.5144 | [5 empty] | 4.1001 | 2.2964 | 5.0988 | [7 empty] | 4.3565 | -4.7603 | 0.1341 | 14290.1481 | 0.195 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.3971 | -26.8352 | 10.8102 | 2.9273e+18 | 6.2553 | [6 empty] | 7.1884 | 3.5779 | 20.5941 | [5 empty] | 1.7999 | -16.0415 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.2561 | 3.5966 | 20.9579 | [7 empty] | 1.771 | -16.2461 | 0.2066 | 2.9273e+18 | 0.1568 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9368 | -50.8972 | 18.4794 | 2.9273e+18 | 6.4059 | [6 empty] | 12.9569 | 6.0227 | 49.3747 | [5 empty] | -0.3576 | -32.4269 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.9079 | 6.0204 | 49.6858 | [7 empty] | -0.5325 | -32.5116 | 0.1943 | 2.9273e+18 | 0.1757 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.7714 | -75.5859 | 24.5159 | 4.391e+18 | 6.7693 | [6 empty] | 21.5882 | 9.6808 | 92.4383 | [5 empty] | -2.5738 | -51.0993 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.4447 | 9.596 | 92.3712 | [7 empty] | -2.6595 | -50.9471 | 0.1746 | 4.391e+18 | 0.0774 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2097 | -99.1291 | 29.4137 | 2.9273e+18 | 7.0246 | [6 empty] | 33.254 | 14.6248 | 150.6412 | [5 empty] | -4.7105 | -69.7536 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.6641 | 14.4077 | 146.68 | [7 empty] | -4.4628 | -68.7672 | 1.017 | 2.9273e+18 | 0.2558 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.5499 | -122.2185 | 34.2774 | 2.9273e+18 | 7.363 | [6 empty] | 48.0935 | 20.914 | 224.679 | [5 empty] | -6.7268 | -87.9897 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.9137 | 20.7798 | 221.981 | [7 empty] | -6.3697 | -87.48 | 0.6224 | 2.9273e+18 | 0.2187 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.6255 | -143.8737 | 38.212 | 2.9273e+18 | 7.6241 | [6 empty] | 66.2252 | 28.5984 | 315.1425 | [5 empty] | -8.6303 | -105.7138 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.6702 | 28.3404 | 309.4009 | [7 empty] | -8.1666 | -104.8304 | 0.9977 | 4.391e+18 | 0.2642 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.6143 | -164.2975 | 41.5573 | 4.391e+18 | 7.8453 | [6 empty] | 87.5711 | 37.6451 | 421.6418 | [5 empty] | -10.4238 | -122.798 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.0902 | 37.3785 | 415.2173 | [7 empty] | -9.8847 | -121.981 | 0.9788 | 2.9273e+18 | 0.268 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.7604 | 8.4137 | 1.9002 | 3036.1671 | 2.6435 | [6 empty] | 5.5306 | 6.2527 | 1.2001 | [5 empty] | 0.7139 | 7.2148 | 1874.4458 | [5 empty] | 5.5861 | 6.2833 | 1.562 | [7 empty] | 0.5727 | 6.5374 | 0.692 | 3054.5574 | 0.714 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2288 | -31.6566 | 14.2441 | 4.391e+18 | 6.125 | [6 empty] | 9.5364 | 7.9504 | 21.1858 | [5 empty] | -1.6321 | -17.5023 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.4972 | 7.9548 | 21.1233 | [7 empty] | -1.7309 | -17.432 | 0.1212 | 2.9273e+18 | 0.1442 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.393 | -57.6049 | 21.4403 | 2.9273e+18 | 6.4317 | [6 empty] | 15.3049 | 10.3952 | 49.9663 | [5 empty] | -3.4093 | -36.2566 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.2555 | 10.3552 | 50.1098 | [7 empty] | -3.4892 | -36.327 | 0.1065 | 2.9273e+18 | 0.0867 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3061 | -81.468 | 26.9397 | 2.9273e+18 | 6.8202 | [6 empty] | 23.9363 | 14.0532 | 93.03 | [5 empty] | -5.1471 | -54.6149 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.9254 | 14.1155 | 91.6027 | [7 empty] | -4.9035 | -54.1547 | 0.5208 | 2.9273e+18 | 0.2263 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.0604 | -103.8942 | 31.3867 | 4.391e+18 | 7.0866 | [6 empty] | 35.602 | 18.9973 | 151.2329 | [5 empty] | -6.847 | -72.5856 | 4.391e+18 | [5 empty] | 35.435 | 18.9773 | 147.9863 | [7 empty] | -6.4133 | -71.8041 | 0.8938 | 2.9273e+18 | 0.3038 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -10.905 | -126.0591 | 35.9484 | 2.9273e+18 | 7.4261 | [6 empty] | 50.4415 | 25.2865 | 225.2707 | [5 empty] | -8.5117 | -90.1905 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.0673 | 25.0385 | 223.4119 | [7 empty] | -8.3878 | -89.7721 | 0.4364 | 4.391e+18 | 0.1296 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.6284 | -147.0211 | 39.6832 | 4.391e+18 | 7.6836 | [6 empty] | 68.5733 | 32.9709 | 315.7342 | [5 empty] | -10.1401 | -107.416 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.4329 | 33.0701 | 310.7909 | [7 empty] | -9.6909 | -106.7117 | 0.8353 | 2.9273e+18 | 0.234 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.3784 | -166.9121 | 42.8691 | 4.391e+18 | 7.899 | [6 empty] | 89.9191 | 42.0175 | 422.2334 | [5 empty] | -11.7194 | -124.1255 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.8 | 42.2689 | 415.5836 | [7 empty] | -11.2296 | -123.3579 | 0.9106 | 4.391e+18 | 0.2424 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.1871 | 25.543 | 15.7672 | 3640.1995 | 7.4182 | [6 empty] | 13.9713 | 21.9709 | 3.3271 | [5 empty] | -15.0805 | 21.0269 | 3346.2057 | [5 empty] | 13.864 | 21.7374 | 3.2922 | [7 empty] | -14.8564 | 20.8795 | 0.2682 | 3342.4101 | 0.1467 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.1537 | 14.2855 | 14.2862 | 4642.4026 | 8.4798 | [6 empty] | 14.8431 | 22.3404 | 7.6767 | [5 empty] | -14.8957 | 15.1825 | 3844.2144 | [5 empty] | 14.8584 | 22.1786 | 7.5871 | [7 empty] | -14.4431 | 15.1112 | 0.4582 | 3827.3713 | 0.2858 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.4704 | -15.3579 | 17.1633 | 14963.3628 | 8.704 | [6 empty] | 17.977 | 23.6686 | 23.3127 | [5 empty] | -14.4148 | -2.2295 | 6530.5297 | [5 empty] | 17.7134 | 23.4544 | 23.7915 | [7 empty] | -14.8445 | -2.876 | 0.7763 | 6745.5087 | 0.5492 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.4317 | -50.6991 | 26.9902 | 4.391e+18 | 6.3759 | [6 empty] | 23.7456 | 26.1134 | 52.0933 | [5 empty] | -13.9864 | -25.0642 | 38433.4497 | [5 empty] | 23.7113 | 26.2854 | 51.5567 | [7 empty] | -14.2033 | -24.4913 | 0.6126 | 33156.7853 | 0.4078 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.493 | -81.3818 | 34.002 | 2.9273e+18 | 5.8958 | [6 empty] | 32.3769 | 29.7715 | 95.157 | [5 empty] | -13.8636 | -48.0324 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.4659 | 30.0463 | 94.2613 | [7 empty] | -13.8869 | -47.3797 | 0.6531 | 4.391e+18 | 0.1609 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.6024 | -107.2059 | 38.2748 | 4.391e+18 | 6.4619 | [6 empty] | 44.0426 | 34.7155 | 153.3598 | [5 empty] | -14.0888 | -69.3303 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.1929 | 34.9703 | 152.4716 | [7 empty] | -14.0029 | -68.8915 | 0.4471 | 4.391e+18 | 0.1299 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.5444 | -130.8296 | 42.1794 | 2.9273e+18 | 7.1522 | [6 empty] | 58.8821 | 41.0047 | 227.3976 | [5 empty] | -14.6033 | -88.9406 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.4721 | 41.0673 | 223.1001 | [7 empty] | -14.4591 | -87.8044 | 1.1454 | 4.391e+18 | 0.2085 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -19.9166 | -152.1682 | 45.1376 | 4.391e+18 | 7.6136 | [6 empty] | 77.0139 | 48.6891 | 317.8611 | [5 empty] | -15.3322 | -107.264 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.1963 | 48.9893 | 312.4293 | [7 empty] | -14.6687 | -106.1492 | 1.2973 | 2.9273e+18 | 0.3567 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.759 | -171.9544 | 47.6466 | 2.9273e+18 | 7.9498 | [6 empty] | 98.3597 | 57.7357 | 424.3604 | [5 empty] | -16.2055 | -124.5258 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.8946 | 58.0168 | 417.094 | [7 empty] | -15.9544 | -123.3369 | 1.2152 | 4.391e+18 | 0.2288 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -56.9557 | 41.5693 | 28.5484 | 3766.5156 | 9.5055 | [6 empty] | 29.5076 | 50.9028 | 7.2421 | [5 empty] | -29.4431 | 33.9491 | 3434.5285 | [5 empty] | 29.8038 | 50.7314 | 6.9178 | [7 empty] | -28.4624 | 34.0533 | 0.9863 | 3403.5443 | 0.5425 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.0301 | 33.742 | 27.1292 | 4163.6364 | 10.163 | [6 empty] | 30.3794 | 51.2723 | 11.5917 | [5 empty] | -29.1785 | 29.8709 | 3639.4456 | [5 empty] | 30.3953 | 51.0544 | 11.5342 | [7 empty] | -28.808 | 29.7727 | 0.3833 | 3633.2043 | 0.1562 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -51.7609 | 9.4423 | 24.4596 | 6148.2021 | 11.0241 | [6 empty] | 33.5134 | 52.6005 | 27.2277 | [5 empty] | -28.3348 | 16.4771 | 4518.6969 | [5 empty] | 33.5292 | 52.496 | 27.3618 | [7 empty] | -28.1875 | 16.287 | 0.2405 | 4528.9542 | 0.1187 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.4092 | -26.3751 | 29.4818 | 22125.9395 | 10.7676 | [6 empty] | 39.2819 | 55.0452 | 56.0082 | [5 empty] | -27.1272 | -4.0731 | 6933.7106 | [5 empty] | 39.5054 | 55.4267 | 54.5754 | [7 empty] | -26.9202 | -2.8674 | 1.2233 | 6705.5299 | 0.7682 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.3193 | -62.7231 | 37.994 | 4.391e+18 | 8.7267 | [6 empty] | 47.9132 | 58.7033 | 99.0719 | [5 empty] | -25.8858 | -28.0049 | 16660.4418 | [5 empty] | 48.0648 | 59.1325 | 97.5136 | [7 empty] | -25.8525 | -26.8841 | 1.1213 | 15408.5286 | 0.4901 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.3689 | -94.9405 | 44.4114 | 4.391e+18 | 6.6091 | [6 empty] | 59.579 | 63.6474 | 157.2748 | [5 empty] | -24.8564 | -52.3282 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.0227 | 64.0134 | 155.1829 | [7 empty] | -24.2942 | -51.2911 | 1.1796 | 4.391e+18 | 0.3374 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.6499 | -123.9356 | 49.5541 | 4.391e+18 | 6.4493 | [6 empty] | 74.4185 | 69.9365 | 231.3126 | [5 empty] | -24.1476 | -75.5072 | 4.391e+18 | [5 empty] | 74.5322 | 70.6062 | 227.6455 | [7 empty] | -24.0799 | -73.9811 | 1.5276 | 4.391e+18 | 0.2429 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -32.9233 | -148.9526 | 52.6779 | 2.9273e+18 | 7.0032 | [6 empty] | 92.5503 | 77.621 | 321.7761 | [5 empty] | -23.7699 | -97.076 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 92.5308 | 77.9905 | 321.5866 | [7 empty] | -24.0486 | -96.8427 | 0.3635 | 4.391e+18 | 0.2185 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.2519 | -171.0512 | 54.7791 | 2.9273e+18 | 7.7096 | [6 empty] | 113.8961 | 86.6676 | 428.2754 | [5 empty] | -23.6863 | -116.946 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.7245 | 87.3731 | 419.6556 | [7 empty] | -23.351 | -114.9988 | 1.9758 | 4.391e+18 | 0.2952 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -80.4688 | 56.2 | 39.8215 | 3810.0948 | 10.7123 | [6 empty] | 52.7543 | 94.1928 | 13.0999 | [5 empty] | -42.0249 | 45.8164 | 3464.7156 | [5 empty] | 53.2112 | 93.8436 | 12.667 | [7 empty] | -40.8668 | 45.8549 | 1.1587 | 3440.2716 | 0.4862 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -79.7749 | 50.5165 | 38.7488 | 4018.7159 | 11.2195 | [6 empty] | 53.6261 | 94.5623 | 17.4496 | [5 empty] | -41.7948 | 42.8365 | 3573.6517 | [5 empty] | 53.4795 | 93.9635 | 17.6054 | [7 empty] | -41.4222 | 42.4925 | 0.5071 | 3577.3988 | 0.1992 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.124 | 31.5374 | 35.1231 | 4896.3956 | 11.9531 | [6 empty] | 56.7601 | 95.8905 | 33.0856 | [5 empty] | -41.0187 | 32.6555 | 4004.5313 | [5 empty] | 56.9517 | 95.8213 | 33.4262 | [7 empty] | -40.7196 | 32.3684 | 0.4146 | 4011.7539 | 0.1428 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -70.6658 | 0.137 | 34.6444 | 7758.2409 | 13.1153 | [6 empty] | 62.5286 | 98.3353 | 61.8661 | [5 empty] | -39.7733 | 15.8178 | 4985.6999 | [5 empty] | 62.8416 | 98.5959 | 62.1288 | [7 empty] | -39.6312 | 15.7544 | 0.1556 | 4986.264 | 0.0829 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -64.5049 | -35.9479 | 40.0462 | 26362.2881 | 12.1579 | [6 empty] | 71.1599 | 101.9934 | 104.9298 | [5 empty] | -38.262 | -5.6988 | 7082.8927 | [5 empty] | 71.5014 | 102.3152 | 103.8106 | [7 empty] | -37.9538 | -5.0376 | 0.7295 | 6973.5159 | 0.3623 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -58.7778 | -71.2044 | 47.0823 | 4.391e+18 | 10.3294 | [6 empty] | 82.8256 | 106.9374 | 163.1327 | [5 empty] | -36.7088 | -29.6146 | 12788.2607 | [5 empty] | 82.4379 | 106.608 | 162.864 | [7 empty] | -36.8421 | -29.6491 | 0.1376 | 12853.343 | 0.091 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -53.9494 | -104.7618 | 54.0059 | 4.391e+18 | 8.2266 | [6 empty] | 97.6652 | 113.2266 | 237.1705 | [5 empty] | -35.2884 | -54.0824 | 201808.2605 | [5 empty] | 96.9666 | 113.1046 | 235.2769 | [7 empty] | -35.6725 | -53.4648 | 0.7272 | 146769.6945 | 0.3256 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.2137 | -134.2606 | 58.5817 | 4.391e+18 | 7.1226 | [6 empty] | 115.7969 | 120.911 | 327.634 | [5 empty] | -34.103 | -77.9378 | 4.391e+18 | [5 empty] | 116.118 | 121.4061 | 324.4696 | [7 empty] | -33.7978 | -76.8798 | 1.1011 | 4.391e+18 | 0.1673 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -47.8348 | -160.0014 | 61.3318 | 2.9273e+18 | 7.083 | [6 empty] | 137.1428 | 129.9577 | 434.1332 | [5 empty] | -33.1988 | -100.4416 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.8151 | 130.5402 | 427.2335 | [7 empty] | -33.1216 | -98.6595 | 1.7838 | 4.391e+18 | 0.2031 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.0342 | 69.9328 | 50.2977 | 3829.6329 | 11.4174 | [6 empty] | 84.1734 | 152.7017 | 21.0172 | [5 empty] | -53.4534 | 56.9032 | 3478.2193 | [5 empty] | 83.5965 | 152.0309 | 20.2803 | [7 empty] | -53.5185 | 57.1706 | 0.2752 | 3469.693 | 0.2062 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -101.4566 | 65.5641 | 49.4207 | 3956.5547 | 11.7862 | [6 empty] | 85.0452 | 153.0711 | 25.3668 | [5 empty] | -53.2634 | 54.6172 | 3544.9247 | [5 empty] | 84.3697 | 152.3899 | 25.2162 | [7 empty] | -53.5103 | 54.5844 | 0.249 | 3548.0992 | 0.1291 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -98.4253 | 50.5157 | 45.9805 | 4452.2134 | 12.4153 | [6 empty] | 88.1792 | 154.3993 | 41.0028 | [5 empty] | -52.6068 | 46.6586 | 3799.1852 | [5 empty] | 88.8499 | 154.2458 | 40.5408 | [7 empty] | -51.6552 | 46.7221 | 0.9538 | 3780.8663 | 0.3248 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -93.5104 | 24.0559 | 42.9509 | 5763.1517 | 13.4362 | [6 empty] | 93.9477 | 156.8441 | 69.7834 | [5 empty] | -51.4974 | 32.9827 | 4333.3628 | [5 empty] | 94.1143 | 156.637 | 69.8335 | [7 empty] | -51.1642 | 32.8549 | 0.3569 | 4332.4562 | 0.1009 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -87.4026 | -8.8924 | 44.1078 | 9129.6921 | 14.2352 | [6 empty] | 102.579 | 160.5022 | 112.8471 | [5 empty] | -50.0439 | 14.556 | 5320.7195 | [5 empty] | 102.907 | 160.7444 | 111.6699 | [7 empty] | -49.7385 | 15.095 | 0.6195 | 5277.191 | 0.3029 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.0842 | -43.6811 | 48.9931 | 26845.2495 | 12.7577 | [6 empty] | 114.2447 | 165.4462 | 171.0499 | [5 empty] | -48.3989 | -7.1846 | 7151.6447 | [5 empty] | 113.765 | 165.3204 | 171.2903 | [7 empty] | -48.8034 | -7.2684 | 0.4131 | 7178.9458 | 0.1322 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.1181 | -78.9677 | 55.9516 | 4.391e+18 | 11.1105 | [6 empty] | 129.0843 | 171.7354 | 245.0877 | [5 empty] | -46.7146 | -30.7616 | 11169.33 | [5 empty] | 128.5699 | 171.6873 | 243.2641 | [7 empty] | -46.9512 | -30.1637 | 0.643 | 11027.2399 | 0.2923 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -69.9715 | -111.4536 | 61.7354 | 4.391e+18 | 9.3092 | [6 empty] | 147.216 | 179.4199 | 335.5512 | [5 empty] | -45.1147 | -54.9435 | 28335.3421 | [5 empty] | 147.0139 | 179.311 | 331.7979 | [7 empty] | -44.8516 | -53.9797 | 0.9991 | 26283.3489 | 0.2046 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.0694 | -140.5313 | 65.7799 | 4.391e+18 | 7.8969 | [6 empty] | 168.5619 | 188.4665 | 442.0505 | [5 empty] | -43.6928 | -78.6743 | 4.391e+18 | [5 empty] | 168.395 | 188.6293 | 435.9343 | [7 empty] | -43.357 | -77.2174 | 1.4951 | 4.391e+18 | 0.1798 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -122.2039 | 82.9529 | 60.1569 | 3839.8857 | 11.8964 | [6 empty] | 124.1406 | 227.1287 | 31.0884 | [5 empty] | -64.0928 | 67.3983 | 3485.3198 | [5 empty] | 124.6189 | 226.1667 | 30.1069 | [7 empty] | -62.9414 | 67.4951 | 1.1554 | 3466.7374 | 0.4053 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -121.6652 | 79.4337 | 59.3697 | 3924.4648 | 12.1628 | [6 empty] | 125.0124 | 227.4981 | 35.4381 | [5 empty] | -63.9354 | 65.5764 | 3529.9944 | [5 empty] | 125.3752 | 226.4295 | 34.4839 | [7 empty] | -62.8341 | 65.6438 | 1.1034 | 3512.3991 | 0.3752 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -119.1086 | 67.2076 | 56.3012 | 4242.3745 | 12.6977 | [6 empty] | 128.1463 | 228.8263 | 51.0741 | [5 empty] | -63.3845 | 59.1678 | 3697.006 | [5 empty] | 128.4827 | 228.274 | 50.1719 | [7 empty] | -62.6444 | 59.3344 | 0.7586 | 3681.4819 | 0.2727 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -114.826 | 44.9766 | 52.481 | 5005.1387 | 13.5534 | [6 empty] | 133.9149 | 231.2711 | 79.8546 | [5 empty] | -62.4274 | 47.9163 | 4032.9612 | [5 empty] | 133.7771 | 230.698 | 79.3813 | [7 empty] | -62.1621 | 47.9474 | 0.2671 | 4027.2492 | 0.0991 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.1804 | 15.8535 | 50.7878 | 6576.493 | 14.5127 | [6 empty] | 142.5462 | 234.9292 | 122.9183 | [5 empty] | -61.12 | 32.2729 | 4613.1129 | [5 empty] | 142.3049 | 234.2988 | 122.2291 | [7 empty] | -60.8968 | 32.3472 | 0.2353 | 4605.5794 | 0.0988 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -102.9489 | -16.6395 | 52.6027 | 10162.8605 | 14.801 | [6 empty] | 154.2119 | 239.8732 | 181.1212 | [5 empty] | -59.5579 | 13.0972 | 5571.0537 | [5 empty] | 153.5889 | 239.3062 | 180.4129 | [7 empty] | -59.6858 | 13.2015 | 0.1651 | 5568.1721 | 0.0786 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -96.5864 | -51.3824 | 57.7312 | 27598.6042 | 13.3079 | [6 empty] | 169.0514 | 246.1624 | 255.159 | [5 empty] | -57.853 | -8.5734 | 7188.3461 | [5 empty] | 169.5525 | 246.0741 | 252.7106 | [7 empty] | -57.2088 | -7.9526 | 0.8946 | 7105.9106 | 0.2904 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -90.6811 | -84.8849 | 63.4154 | 2.1955e+18 | 11.5482 | [6 empty] | 187.1832 | 253.8469 | 345.6225 | [5 empty] | -56.113 | -31.7195 | 10281.3416 | [5 empty] | 187.6149 | 254.076 | 338.286 | [7 empty] | -55.3125 | -29.8202 | 2.0611 | 9856.2558 | 0.585 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -85.6838 | -116.0029 | 68.285 | 4.391e+18 | 10.088 | [6 empty] | 208.529 | 262.8935 | 452.1217 | [5 empty] | -54.4408 | -55.2845 | 18627.0299 | [5 empty] | 207.5404 | 262.9612 | 447.3648 | [7 empty] | -54.7552 | -54.1351 | 1.1916 | 17903.7693 | 0.4064 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -141.0333 | 95.2146 | 69.2067 | 3845.7237 | 12.2125 | [6 empty] | 172.9747 | 318.0677 | 43.394 | [5 empty] | -74.1519 | 77.4257 | 3489.4777 | [5 empty] | 172.8065 | 317.692 | 42.7185 | [7 empty] | -74.0374 | 77.5972 | 0.2063 | 3484.0634 | 0.1167 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -140.5129 | 92.2834 | 68.4746 | 3905.8697 | 12.4093 | [6 empty] | 173.8465 | 318.4372 | 47.7437 | [5 empty] | -74.0197 | 75.9301 | 3521.3075 | [5 empty] | 174.8272 | 318.5762 | 47.1994 | [7 empty] | -73.287 | 76.0324 | 0.7399 | 3510.9932 | 0.2261 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -138.3354 | 82.1148 | 65.7908 | 4127.4338 | 12.8688 | [6 empty] | 176.9804 | 319.7654 | 63.3797 | [5 empty] | -73.5535 | 70.6373 | 3638.9617 | [5 empty] | 176.5859 | 319.1165 | 63.4739 | [7 empty] | -73.5387 | 70.5099 | 0.1282 | 3641.1481 | 0.0624 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -134.615 | 63.204 | 61.9166 | 4631.7702 | 13.6216 | [6 empty] | 182.749 | 322.2102 | 92.1602 | [5 empty] | -72.7301 | 61.2228 | 3869.6304 | [5 empty] | 182.1349 | 321.4916 | 92.9814 | [7 empty] | -72.9018 | 60.8631 | 0.3986 | 3880.823 | 0.1687 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -129.5334 | 37.6426 | 58.853 | 5570.5353 | 14.476 | [6 empty] | 191.3803 | 325.8682 | 135.2239 | [5 empty] | -71.5765 | 47.8734 | 4252.1817 | [5 empty] | 190.34 | 324.9997 | 134.7185 | [7 empty] | -71.8731 | 47.9191 | 0.3001 | 4254.2423 | 0.0943 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -123.6768 | 8.0601 | 58.2716 | 7292.548 | 15.2432 | [6 empty] | 203.046 | 330.8123 | 193.4268 | [5 empty] | -70.1515 | 31.0951 | 4848.886 | [5 empty] | 203.8829 | 330.6204 | 191.4339 | [7 empty] | -69.327 | 31.5259 | 0.9302 | 4817.5047 | 0.3149 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -117.3588 | -24.8846 | 60.9428 | 11210.6611 | 15.3383 | [6 empty] | 217.8855 | 337.1015 | 267.4646 | [5 empty] | -68.5325 | 11.5848 | 5764.7092 | [5 empty] | 219.5984 | 338.2632 | 263.6941 | [7 empty] | -67.6436 | 12.7244 | 1.4452 | 5681.1117 | 0.5733 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.1653 | -57.8903 | 65.3606 | 26978.2806 | 13.616 | [6 empty] | 236.0173 | 344.7859 | 357.9281 | [5 empty] | -66.8032 | -9.8901 | 7210.0169 | [5 empty] | 236.8866 | 346.2541 | 352.9737 | [7 empty] | -66.5418 | -8.3852 | 1.5275 | 7069.9909 | 0.6419 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -105.5202 | -89.7092 | 70.146 | 1.0978e+18 | 11.8504 | [6 empty] | 257.3631 | 353.8325 | 464.4273 | [5 empty] | -65.0565 | -32.4104 | 9694.293 | [5 empty] | 257.4252 | 354.7223 | 459.1462 | [7 empty] | -65.0285 | -31.0472 | 1.3634 | 9476.5477 | 0.4764 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -159.0666 | 107.0915 | 78.0125 | 3848.4262 | 12.4845 | [6 empty] | 230.4652 | 425.1268 | 57.881 | [5 empty] | -83.6867 | 86.9961 | 3492.0901 | [5 empty] | 230.4779 | 425.5103 | 58.1259 | [7 empty] | -83.8567 | 86.9906 | 0.1701 | 3494.1827 | 0.0509 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -158.5539 | 104.5903 | 77.3137 | 3893.0585 | 12.6304 | [6 empty] | 231.337 | 425.4963 | 62.2306 | [5 empty] | -83.5738 | 85.7382 | 3515.8707 | [5 empty] | 232.5336 | 426.348 | 62.4703 | [7 empty] | -83.1715 | 85.7037 | 0.4038 | 3513.2255 | 0.0946 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -156.6413 | 95.9761 | 74.9249 | 4055.2194 | 13.0122 | [6 empty] | 234.4709 | 426.8245 | 77.8666 | [5 empty] | -83.1739 | 81.2693 | 3603.1519 | [5 empty] | 235.3075 | 427.2947 | 77.7977 | [7 empty] | -82.8273 | 81.294 | 0.3475 | 3599.4661 | 0.09 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -153.4066 | 79.7885 | 71.2466 | 4411.5687 | 13.6652 | [6 empty] | 240.2395 | 429.2693 | 106.6472 | [5 empty] | -82.4603 | 73.2534 | 3771.535 | [5 empty] | 240.3915 | 430.0646 | 106.6958 | [7 empty] | -82.6958 | 73.3737 | 0.2645 | 3771.8986 | 0.0599 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -148.8947 | 57.3899 | 67.5906 | 5037.5002 | 14.4039 | [6 empty] | 248.8708 | 432.9273 | 149.7108 | [5 empty] | -81.4442 | 61.7398 | 4043.6437 | [5 empty] | 251.2244 | 434.6871 | 147.8632 | [7 empty] | -80.5829 | 62.3604 | 1.0616 | 4018.547 | 0.3704 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -143.5105 | 30.7474 | 65.4065 | 6075.3188 | 15.1452 | [6 empty] | 260.5365 | 437.8714 | 207.9137 | [5 empty] | -80.1614 | 47.0232 | 4453.3963 | [5 empty] | 261.9101 | 439.2325 | 207.3138 | [7 empty] | -79.841 | 47.3408 | 0.4511 | 4439.7315 | 0.1724 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -137.4585 | 0.1002 | 65.7643 | 7976.6138 | 15.8657 | [6 empty] | 275.376 | 444.1606 | 281.9515 | [5 empty] | -78.6649 | 29.5663 | 5052.573 | [5 empty] | 277.227 | 446.1109 | 277.0338 | [7 empty] | -78.0401 | 30.9848 | 1.55 | 4987.0866 | 0.5973 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -131.307 | -31.5454 | 68.3181 | 11895.4396 | 15.5181 | [6 empty] | 293.5078 | 451.845 | 372.415 | [5 empty] | -77.0167 | 9.9266 | 5925.9469 | [5 empty] | 294.9919 | 452.571 | 368.9616 | [7 empty] | -76.2572 | 10.7245 | 1.1016 | 5868.302 | 0.3863 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -125.3291 | -63.0295 | 72.0827 | 25277.1104 | 13.7519 | [6 empty] | 314.8536 | 460.8916 | 478.9143 | [5 empty] | -75.2946 | -11.1405 | 7223.7011 | [5 empty] | 315.7382 | 462.1875 | 473.4655 | [7 empty] | -74.9741 | -9.8227 | 1.3562 | 7111.6316 | 0.5213 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.721 | -8.7311 | 13.9856 | 2244.3827 | 6.1325 | [6 empty] | 13.6123 | 7.1258 | 5.2625 | [5 empty] | 26.2386 | -2.4234 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.1058 | 6.8831 | 5.1454 | [7 empty] | 25.2502 | -2.4224 | 0.9884 | 2244.3827 | 0.3129 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 24.8064 | -34.0439 | 16.5323 | 7.3183e+17 | 6.6033 | [6 empty] | 16.7463 | 8.454 | 20.8985 | [5 empty] | 18.2809 | -18.8539 | 17937.2603 | [5 empty] | 16.3439 | 8.2696 | 20.4306 | [7 empty] | 17.8748 | -18.5134 | 0.5299 | 17989.03 | 0.1963 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.1759 | -60.1201 | 22.9823 | 2.9273e+18 | 7.1209 | [6 empty] | 22.5148 | 10.8988 | 49.679 | [5 empty] | 11.3625 | -37.2094 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.3136 | 10.7993 | 49.6884 | [7 empty] | 11.0872 | -37.2033 | 0.2753 | 2.9273e+18 | 0.1326 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.1677 | -83.7766 | 28.4084 | 2.9273e+18 | 7.302 | [6 empty] | 31.1461 | 14.5568 | 92.7427 | [5 empty] | 6.2162 | -55.3683 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.7728 | 14.3084 | 92.2262 | [7 empty] | 6.0788 | -55.1304 | 0.2747 | 2.9273e+18 | 0.1352 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5039 | -106.0079 | 32.8194 | 2.9273e+18 | 7.4287 | [6 empty] | 42.8118 | 19.5009 | 150.9455 | [5 empty] | 2.2415 | -73.1968 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.5204 | 19.2982 | 149.9012 | [7 empty] | 2.3116 | -72.8852 | 0.3194 | 2.9273e+18 | 0.1131 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.3855 | -127.8495 | 37.1842 | 2.9273e+18 | 7.6754 | [6 empty] | 57.6514 | 25.7901 | 224.9834 | [5 empty] | -1.0162 | -90.6906 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.4481 | 25.4918 | 222.5806 | [7 empty] | -0.5358 | -90.1773 | 0.703 | 2.9273e+18 | 0.2944 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4037 | -148.3509 | 40.5533 | 2.9273e+18 | 7.8577 | [6 empty] | 75.7831 | 33.4745 | 315.4469 | [5 empty] | -3.8122 | -107.8289 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.6473 | 33.4149 | 309.9375 | [7 empty] | -3.083 | -107.0068 | 1.0989 | 2.9273e+18 | 0.3289 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1027 | -168.0323 | 43.6001 | 4.391e+18 | 8.0611 | [6 empty] | 97.129 | 42.5211 | 421.9461 | [5 empty] | -6.2734 | -124.4706 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.8658 | 42.3761 | 418.1355 | [7 empty] | -5.9171 | -123.9747 | 0.6106 | 2.9273e+18 | 0.1617 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.7387 | 10.3611 | 11.6682 | 2244.3827 | 4.3972 | [6 empty] | 15.0885 | 11.1288 | 1.5045 | [5 empty] | 22.1077 | 9.4292 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.2191 | 11.1203 | 1.7543 | [7 empty] | 22.3836 | 8.9286 | 0.5716 | 2244.3827 | 0.7394 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.5036 | -2.3118 | 9.9993 | 2587.8992 | 6.9861 | [6 empty] | 15.9603 | 11.4983 | 5.8541 | [5 empty] | 19.9144 | 2.8079 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.738 | 11.391 | 5.9372 | [7 empty] | 19.4037 | 2.6261 | 0.542 | 2244.3827 | 0.2995 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.1814 | -30.2107 | 16.0901 | 38414.2697 | 7.3769 | [6 empty] | 19.0943 | 12.8265 | 21.4901 | [5 empty] | 14.3816 | -14.8531 | 8773.3962 | [5 empty] | 18.8976 | 12.6819 | 21.5346 | [7 empty] | 14.1443 | -15.0258 | 0.2935 | 8994.4759 | 0.1824 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.5955 | -59.8883 | 24.5637 | 2.9273e+18 | 7.6553 | [6 empty] | 24.8628 | 15.2713 | 50.2707 | [5 empty] | 8.6986 | -35.341 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.607 | 15.2174 | 49.6659 | [7 empty] | 8.4927 | -34.9722 | 0.4224 | 2.9273e+18 | 0.1847 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.3709 | -85.3727 | 30.38 | 4.391e+18 | 7.5942 | [6 empty] | 33.4941 | 18.9293 | 93.3344 | [5 empty] | 4.0934 | -55.0014 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.0476 | 18.7336 | 92.0138 | [7 empty] | 4.0049 | -54.5133 | 0.496 | 2.9273e+18 | 0.1459 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8393 | -108.1057 | 34.5704 | 2.9273e+18 | 7.5863 | [6 empty] | 45.1598 | 23.8734 | 151.5372 | [5 empty] | 0.4401 | -73.5589 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.2232 | 23.9671 | 148.4423 | [7 empty] | 1.134 | -72.6977 | 1.106 | 2.9273e+18 | 0.3925 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.3976 | -130.0659 | 38.7858 | 2.9273e+18 | 7.7875 | [6 empty] | 59.9994 | 30.1626 | 225.575 | [5 empty] | -2.5738 | -91.323 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.7149 | 30.0059 | 224.7753 | [7 empty] | -2.6028 | -91.148 | 0.1773 | 2.9273e+18 | 0.0575 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.1605 | -150.4378 | 41.9716 | 2.9273e+18 | 7.9462 | [6 empty] | 78.1311 | 37.847 | 316.0386 | [5 empty] | -5.1699 | -108.5134 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.531 | 38.2383 | 312.5233 | [7 empty] | -4.5875 | -107.9732 | 0.7944 | 2.9273e+18 | 0.2788 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.6843 | -169.9628 | 44.9011 | 2.9273e+18 | 8.1469 | [6 empty] | 99.477 | 46.8936 | 422.5378 | [5 empty] | -7.4655 | -125.1166 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.2911 | 47.0645 | 417.2853 | [7 empty] | -7.0871 | -124.426 | 0.7874 | 2.9273e+18 | 0.184 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0778 | 25.0626 | 4.8633 | 1914.289 | 3.3247 | [6 empty] | 23.5292 | 26.847 | 3.6314 | [5 empty] | 2.0341 | 21.3253 | 1923.7415 | [5 empty] | 23.399 | 26.5805 | 3.5305 | [7 empty] | 2.3518 | 21.2482 | 0.327 | 1930.618 | 0.2393 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.2985 | 14.7054 | 4.071 | 3545.8781 | 4.2714 | [6 empty] | 24.401 | 27.2165 | 7.9811 | [5 empty] | 1.537 | 16.0701 | 3168.1472 | [5 empty] | 24.6249 | 27.3306 | 7.5075 | [7 empty] | 2.1134 | 16.654 | 0.8205 | 3101.9703 | 0.7001 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.3601 | -48.5799 | 26.622 | 2.9273e+18 | 8.9231 | [6 empty] | 33.3035 | 30.9895 | 52.3976 | [5 empty] | -2.0925 | -22.3023 | 12393.4204 | [5 empty] | 33.3133 | 31.0192 | 53.2276 | [7 empty] | -2.3968 | -22.8478 | 0.6246 | 12914.8879 | 0.338 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.6642 | -80.3251 | 35.0866 | 4.391e+18 | 7.9432 | [6 empty] | 41.9348 | 34.6475 | 95.4613 | [5 empty] | -4.2876 | -45.5125 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.0978 | 34.9208 | 94.5079 | [7 empty] | -4.1376 | -44.8292 | 0.6995 | 2.9273e+18 | 0.2404 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.4658 | -107.2683 | 40.0495 | 2.9273e+18 | 7.6782 | [6 empty] | 53.6005 | 39.5916 | 153.6642 | [5 empty] | -6.36 | -67.4298 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.6026 | 39.8571 | 153.6779 | [7 empty] | -6.6625 | -67.2579 | 0.3479 | 2.9273e+18 | 0.232 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.3581 | -131.6655 | 44.195 | 2.9273e+18 | 7.8595 | [6 empty] | 68.44 | 45.8808 | 227.702 | [5 empty] | -8.2726 | -87.6598 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.8339 | 45.7823 | 226.256 | [7 empty] | -8.6291 | -87.2771 | 0.523 | 4.391e+18 | 0.2451 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -13.9723 | -153.2055 | 46.9028 | 4.391e+18 | 8.042 | [6 empty] | 86.5718 | 53.5652 | 318.1655 | [5 empty] | -10.0504 | -106.467 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.0768 | 54.0988 | 317.1394 | [7 empty] | -9.8432 | -106.1129 | 0.4102 | 2.9273e+18 | 0.1801 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.7334 | -173.2009 | 49.2994 | 2.9273e+18 | 8.2934 | [6 empty] | 107.9176 | 62.6118 | 424.6647 | [5 empty] | -11.7137 | -124.0656 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.4147 | 62.5723 | 416.1365 | [7 empty] | -11.0603 | -122.6801 | 1.5318 | 2.9273e+18 | 0.313 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.0199 | 40.6811 | 19.4228 | 3367.0103 | 7.0235 | [6 empty] | 39.0655 | 55.7789 | 7.5464 | [5 empty] | -16.8527 | 33.811 | 3170.7814 | [5 empty] | 39.2388 | 55.6182 | 7.3306 | [7 empty] | -16.1916 | 33.8528 | 0.6624 | 3150.8365 | 0.3722 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.0603 | 33.0524 | 18.4671 | 3719.309 | 7.8536 | [6 empty] | 39.9373 | 56.1483 | 11.896 | [5 empty] | -16.8526 | 29.968 | 3353.3654 | [5 empty] | 40.0512 | 56.0177 | 11.6687 | [7 empty] | -16.3647 | 30.0478 | 0.4944 | 3335.6517 | 0.286 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -32.9229 | 9.7782 | 17.709 | 5289.4703 | 9.9545 | [6 empty] | 43.0713 | 57.4765 | 27.5321 | [5 empty] | -16.8653 | 17.2457 | 4112.4487 | [5 empty] | 43.2028 | 57.4978 | 27.305 | [7 empty] | -16.5898 | 17.4022 | 0.3169 | 4093.0431 | 0.2002 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.1903 | -25.2105 | 26.7637 | 13167.1727 | 11.6909 | [6 empty] | 48.8398 | 59.9213 | 56.3126 | [5 empty] | -16.9301 | -2.5622 | 6054.1202 | [5 empty] | 49.4371 | 60.5248 | 54.7689 | [7 empty] | -16.3401 | -1.2401 | 1.4478 | 5847.574 | 0.9524 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.2927 | -61.2135 | 37.2392 | 4.391e+18 | 8.2196 | [6 empty] | 57.4711 | 63.5794 | 99.3763 | [5 empty] | -17.0939 | -26.029 | 11944.1175 | [5 empty] | 57.3374 | 63.6767 | 99.4936 | [7 empty] | -17.4287 | -25.9923 | 0.3368 | 11973.6678 | 0.2623 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.7079 | -93.6556 | 44.6179 | 4.391e+18 | 7.3039 | [6 empty] | 69.1368 | 68.5234 | 157.5791 | [5 empty] | -17.3881 | -50.2476 | 4.391e+18 | [5 empty] | 69.6269 | 69.0158 | 156.385 | [7 empty] | -17.0412 | -49.4923 | 0.8311 | 4.391e+18 | 0.2722 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -26.9182 | -123.1305 | 50.3784 | 4.391e+18 | 7.3944 | [6 empty] | 83.9764 | 74.8126 | 231.6169 | [5 empty] | -17.8214 | -73.5802 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.1733 | 75.6099 | 227.9008 | [7 empty] | -17.7315 | -71.9606 | 1.6221 | 4.391e+18 | 0.2881 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.5081 | -148.3627 | 53.5567 | 4.391e+18 | 7.7391 | [6 empty] | 102.1081 | 82.4971 | 322.0805 | [5 empty] | -18.3859 | -95.4255 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.0604 | 82.7278 | 321.8954 | [7 empty] | -18.5829 | -95.2585 | 0.2582 | 4.391e+18 | 0.1442 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -26.8694 | -170.732 | 55.6865 | 4.391e+18 | 8.2337 | [6 empty] | 123.454 | 91.5437 | 428.5797 | [5 empty] | -19.0594 | -115.5959 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.0164 | 92.4424 | 419.9678 | [7 empty] | -18.1954 | -113.5762 | 2.1968 | 4.391e+18 | 0.4722 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -63.8224 | 55.3505 | 32.7331 | 3582.9095 | 9.183 | [6 empty] | 62.3122 | 99.0689 | 13.4043 | [5 empty] | -32.5761 | 45.5974 | 3317.8668 | [5 empty] | 62.0484 | 98.2984 | 13.0333 | [7 empty] | -32.0789 | 45.5676 | 0.4981 | 3306.2666 | 0.2753 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -63.5874 | 49.6376 | 31.8849 | 3782.8081 | 9.8086 | [6 empty] | 63.184 | 99.4384 | 17.7539 | [5 empty] | -32.4617 | 42.7214 | 3419.7663 | [5 empty] | 62.7914 | 99.0906 | 17.5982 | [7 empty] | -32.6507 | 42.753 | 0.1917 | 3420.7322 | 0.0983 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -60.8053 | 31.0395 | 28.7864 | 4571.9875 | 10.861 | [6 empty] | 66.3179 | 100.7666 | 33.3899 | [5 empty] | -32.0771 | 32.8698 | 3818.8534 | [5 empty] | 66.206 | 100.5251 | 33.3278 | [7 empty] | -31.9784 | 32.8145 | 0.1132 | 3818.4088 | 0.0607 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.3895 | 0.2045 | 30.616 | 7009.8586 | 13.3725 | [6 empty] | 72.0865 | 103.2114 | 62.1705 | [5 empty] | -31.4655 | 16.492 | 4711.2249 | [5 empty] | 72.1579 | 103.3184 | 61.874 | [7 empty] | -31.4237 | 16.6958 | 0.208 | 4696.7514 | 0.1198 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.2883 | -35.3115 | 38.1147 | 17935.6449 | 12.8801 | [6 empty] | 80.7178 | 106.8694 | 105.2342 | [5 empty] | -30.7364 | -4.5845 | 6544.5236 | [5 empty] | 80.3607 | 106.346 | 105.1494 | [7 empty] | -30.6899 | -4.7815 | 0.2023 | 6570.0274 | 0.1645 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.3313 | -70.2819 | 46.3132 | 4.391e+18 | 10.362 | [6 empty] | 92.3835 | 111.8135 | 163.437 | [5 empty] | -30.0126 | -28.1903 | 10999.3165 | [5 empty] | 93.1732 | 112.397 | 163.1345 | [7 empty] | -29.5736 | -27.8459 | 0.558 | 10809.8382 | 0.2227 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.1142 | -103.8074 | 53.9516 | 4.391e+18 | 8.0363 | [6 empty] | 107.223 | 118.1027 | 237.4748 | [5 empty] | -29.3914 | -52.5129 | 42509.0439 | [5 empty] | 106.7723 | 118.3847 | 235.4608 | [7 empty] | -29.7941 | -51.6646 | 0.9391 | 38254.5391 | 0.357 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.5941 | -133.1832 | 58.6794 | 4.391e+18 | 7.3475 | [6 empty] | 125.3548 | 125.7871 | 327.9384 | [5 empty] | -28.9308 | -76.3654 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.6075 | 126.019 | 322.4519 | [7 empty] | -28.2242 | -74.8244 | 1.6953 | 4.391e+18 | 0.3522 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.2246 | -158.9979 | 61.5501 | 4.391e+18 | 7.4431 | [6 empty] | 146.7006 | 134.8337 | 434.4376 | [5 empty] | -28.6557 | -98.9621 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.1452 | 135.2606 | 428.5195 | [7 empty] | -28.738 | -97.4445 | 1.5198 | 4.391e+18 | 0.2098 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -88.9894 | 69.1824 | 44.6727 | 3685.8575 | 10.365 | [6 empty] | 93.7313 | 157.5777 | 21.3215 | [5 empty] | -46.1007 | 56.6842 | 3386.2222 | [5 empty] | 92.1817 | 155.7356 | 21.0061 | [7 empty] | -46.3945 | 56.5138 | 0.3397 | 3390.892 | 0.2899 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -88.6498 | 64.722 | 43.9001 | 3811.8994 | 10.8061 | [6 empty] | 94.6031 | 157.9472 | 25.6712 | [5 empty] | -45.9683 | 54.4504 | 3450.159 | [5 empty] | 93.5234 | 156.8649 | 25.6919 | [7 empty] | -46.3621 | 54.2651 | 0.4353 | 3459.0287 | 0.2407 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -85.9692 | 49.7767 | 40.5778 | 4280.1696 | 11.5625 | [6 empty] | 97.737 | 159.2754 | 41.3072 | [5 empty] | -45.5109 | 46.665 | 3692.9121 | [5 empty] | 98.0686 | 158.7686 | 40.0333 | [7 empty] | -44.5703 | 47.052 | 1.0171 | 3663.3806 | 0.4579 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.2354 | 23.4904 | 38.7479 | 5509.6533 | 13.1378 | [6 empty] | 103.5056 | 161.7202 | 70.0877 | [5 empty] | -44.7387 | 33.2576 | 4199.226 | [5 empty] | 104.4416 | 161.5841 | 68.9617 | [7 empty] | -43.4765 | 33.5719 | 1.3007 | 4161.7519 | 0.5016 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -77.4254 | -8.9797 | 41.4367 | 8476.1833 | 14.7763 | [6 empty] | 112.1369 | 165.3782 | 113.1514 | [5 empty] | -43.7291 | 15.136 | 5124.1663 | [5 empty] | 112.1832 | 165.2281 | 112.3779 | [7 empty] | -43.4791 | 15.3817 | 0.3505 | 5102.9594 | 0.166 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.3064 | -43.3768 | 47.4955 | 20668.0363 | 13.3028 | [6 empty] | 123.8026 | 170.3223 | 171.3543 | [5 empty] | -42.5913 | -6.325 | 6798.9587 | [5 empty] | 123.2701 | 170.4353 | 171.6109 | [7 empty] | -43.2028 | -6.3047 | 0.6119 | 6819.1537 | 0.2229 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -67.5702 | -78.4385 | 55.312 | 4.391e+18 | 11.3619 | [6 empty] | 138.6422 | 176.6115 | 245.3921 | [5 empty] | -41.4353 | -29.6904 | 10275.7105 | [5 empty] | 138.0852 | 176.5037 | 244.3664 | [7 empty] | -41.7434 | -29.3648 | 0.4482 | 10227.7099 | 0.2273 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.4373 | -110.5163 | 61.2855 | 4.391e+18 | 9.0866 | [6 empty] | 156.7739 | 184.2959 | 335.8556 | [5 empty] | -40.3515 | -53.7452 | 22314.2105 | [5 empty] | 156.8667 | 184.482 | 334.1015 | [7 empty] | -40.2127 | -53.2118 | 0.5511 | 21580.388 | 0.1102 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.43 | -139.4454 | 65.4824 | 4.391e+18 | 7.8589 | [6 empty] | 178.1198 | 193.3425 | 442.3548 | [5 empty] | -39.4088 | -77.4289 | 4.391e+18 | [5 empty] | 177.944 | 193.8188 | 433.7011 | [7 empty] | -38.9999 | -75.2722 | 2.1951 | 2.1955e+18 | 0.2522 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -111.6734 | 82.2961 | 55.5807 | 3742.0439 | 11.1487 | [6 empty] | 133.6984 | 232.0047 | 31.3928 | [5 empty] | -58.1825 | 67.1981 | 3422.9298 | [5 empty] | 133.3847 | 231.0934 | 31.1429 | [7 empty] | -57.8778 | 67.1126 | 0.3166 | 3419.6882 | 0.1167 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -111.2634 | 78.6759 | 54.8365 | 3827.5131 | 11.4602 | [6 empty] | 134.5702 | 232.3742 | 35.7424 | [5 empty] | -58.0569 | 65.405 | 3466.3306 | [5 empty] | 134.2217 | 231.4679 | 35.7553 | [7 empty] | -57.8158 | 65.2145 | 0.3073 | 3466.5793 | 0.1058 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -108.8215 | 66.4256 | 51.7264 | 4135.3308 | 12.0519 | [6 empty] | 137.7042 | 233.7024 | 51.3784 | [5 empty] | -57.6172 | 59.095 | 3628.2856 | [5 empty] | 137.7941 | 232.8828 | 50.6751 | [7 empty] | -56.9562 | 59.1408 | 0.6626 | 3616.9006 | 0.2268 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -105.2691 | 44.2274 | 48.563 | 4874.9131 | 13.1807 | [6 empty] | 143.4727 | 236.1472 | 80.159 | [5 empty] | -56.8533 | 48.005 | 3952.9351 | [5 empty] | 143.3177 | 235.4783 | 79.9448 | [7 empty] | -56.5654 | 47.9131 | 0.3022 | 3950.8284 | 0.0944 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -100.4461 | 15.3807 | 47.8287 | 6359.1116 | 14.5642 | [6 empty] | 152.1041 | 239.8053 | 123.2227 | [5 empty] | -55.81 | 32.5622 | 4510.7259 | [5 empty] | 151.9342 | 239.6209 | 123.042 | [7 empty] | -55.8291 | 32.5879 | 0.032 | 4509.857 | 0.0204 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.0161 | -16.8199 | 50.6107 | 9607.7533 | 15.325 | [6 empty] | 163.7698 | 244.7493 | 181.4255 | [5 empty] | -54.5643 | 13.5955 | 5424.2592 | [5 empty] | 163.3477 | 244.6975 | 181.4594 | [7 empty] | -54.8784 | 13.6123 | 0.3146 | 5430.2842 | 0.0914 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -89.5446 | -51.2923 | 56.6089 | 22924.4174 | 13.751 | [6 empty] | 178.6093 | 251.0385 | 255.4633 | [5 empty] | -53.2067 | -7.8858 | 6943.45 | [5 empty] | 178.8679 | 250.7553 | 252.9067 | [7 empty] | -52.6304 | -7.2829 | 0.8341 | 6870.8824 | 0.2904 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -84.4372 | -84.2661 | 62.5575 | 2.1955e+18 | 11.7566 | [6 empty] | 196.7411 | 258.7229 | 345.9268 | [5 empty] | -51.8252 | -30.8816 | 9759.4015 | [5 empty] | 196.6717 | 258.4884 | 341.6573 | [7 empty] | -51.3936 | -29.8868 | 1.0844 | 9560.6712 | 0.3113 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.1632 | -115.1515 | 67.6548 | 4.391e+18 | 10.0363 | [6 empty] | 218.0869 | 267.7695 | 452.4261 | [5 empty] | -50.5035 | -54.3447 | 16774.7503 | [5 empty] | 217.2817 | 267.808 | 447.5948 | [7 empty] | -50.6639 | -53.2077 | 1.1483 | 16182.1502 | 0.3588 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -132.2889 | 94.6632 | 65.3774 | 3774.669 | 11.6511 | [6 empty] | 182.5325 | 322.9438 | 43.6984 | [5 empty] | -69.274 | 77.2468 | 3444.691 | [5 empty] | 183.437 | 322.7469 | 43.2835 | [7 empty] | -68.4452 | 77.2446 | 0.8289 | 3435.3485 | 0.2262 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -131.8411 | 91.6211 | 64.6539 | 3836.2663 | 11.8784 | [6 empty] | 183.4043 | 323.3133 | 48.048 | [5 empty] | -69.1608 | 75.7686 | 3475.8646 | [5 empty] | 183.2627 | 322.6287 | 48.7972 | [7 empty] | -68.9851 | 75.3924 | 0.4152 | 3481.3921 | 0.1463 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -129.6712 | 81.3745 | 61.8667 | 4053.7752 | 12.3667 | [6 empty] | 186.5383 | 324.6415 | 63.684 | [5 empty] | -68.7614 | 70.5357 | 3590.9844 | [5 empty] | 187.527 | 324.3247 | 63.3448 | [7 empty] | -67.8268 | 70.4711 | 0.9368 | 3581.362 | 0.2341 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -126.4109 | 62.3863 | 58.3666 | 4551.4949 | 13.2786 | [6 empty] | 192.3068 | 327.0863 | 92.4646 | [5 empty] | -68.056 | 61.2227 | 3816.2636 | [5 empty] | 193.0897 | 327.0078 | 92.6989 | [7 empty] | -67.4579 | 61.0491 | 0.6228 | 3813.3836 | 0.1331 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -121.8783 | 37.0237 | 55.9002 | 5459.6646 | 14.3459 | [6 empty] | 200.9382 | 330.7443 | 135.5283 | [5 empty] | -67.0676 | 48.0063 | 4188.8841 | [5 empty] | 201.7046 | 330.7816 | 134.2952 | [7 empty] | -66.4369 | 48.3067 | 0.6986 | 4170.7661 | 0.24 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -116.5276 | 7.607 | 55.9784 | 7103.2266 | 15.4313 | [6 empty] | 212.6039 | 335.6884 | 193.7311 | [5 empty] | -65.8466 | 31.3772 | 4767.9396 | [5 empty] | 213.4732 | 335.5489 | 190.2811 | [7 empty] | -64.9115 | 32.2205 | 1.2592 | 4719.1681 | 0.4807 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -110.8793 | -25.0998 | 59.4334 | 10723.204 | 15.81 | [6 empty] | 227.4434 | 341.9776 | 267.7689 | [5 empty] | -64.4599 | 12.0159 | 5651.4175 | [5 empty] | 227.9417 | 342.6762 | 265.8368 | [7 empty] | -64.3034 | 12.6554 | 0.6584 | 5612.9022 | 0.2944 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -105.3255 | -57.5596 | 64.1857 | 23318.388 | 13.9155 | [6 empty] | 245.5752 | 349.662 | 358.2325 | [5 empty] | -62.9797 | -9.3244 | 7031.7026 | [5 empty] | 247.913 | 351.7733 | 353.2353 | [7 empty] | -62.083 | -7.7542 | 1.8082 | 6873.7822 | 0.6832 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.2312 | -89.13 | 69.2486 | 1.0978e+18 | 12.0136 | [6 empty] | 266.921 | 358.7086 | 464.7317 | [5 empty] | -61.4866 | -31.7347 | 9359.1513 | [5 empty] | 268.0645 | 360.0931 | 456.8572 | [7 empty] | -60.8459 | -29.7692 | 2.0673 | 9042.5866 | 0.6213 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -151.5346 | 106.604 | 74.631 | 3794.0224 | 12.0347 | [6 empty] | 240.0231 | 430.0029 | 58.1853 | [5 empty] | -79.569 | 86.8368 | 3458.469 | [5 empty] | 241.3005 | 431.3869 | 58.3242 | [7 empty] | -79.3409 | 86.9129 | 0.2405 | 3455.8806 | 0.0977 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -151.0479 | 103.9934 | 73.9077 | 3839.9318 | 12.1982 | [6 empty] | 240.8949 | 430.3724 | 62.535 | [5 empty] | -79.4682 | 85.59 | 3481.8798 | [5 empty] | 242.7753 | 431.9879 | 62.6729 | [7 empty] | -78.9513 | 85.6521 | 0.5206 | 3476.8425 | 0.1556 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -149.1374 | 95.3102 | 71.4418 | 4000.4187 | 12.6018 | [6 empty] | 244.0288 | 431.7006 | 78.171 | [5 empty] | -79.111 | 81.1598 | 3567.7582 | [5 empty] | 246.0583 | 433.1427 | 78.324 | [7 empty] | -78.4338 | 81.1843 | 0.6776 | 3561.4907 | 0.1787 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -146.2017 | 78.9819 | 67.9735 | 4355.7093 | 13.3562 | [6 empty] | 249.7973 | 434.1454 | 106.9515 | [5 empty] | -78.4736 | 73.2108 | 3733.2556 | [5 empty] | 252.4963 | 436.0217 | 105.2848 | [7 empty] | -77.4454 | 73.7623 | 1.1668 | 3711.3458 | 0.4022 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -142.0645 | 56.6925 | 64.6995 | 4969.0363 | 14.2165 | [6 empty] | 258.4287 | 437.8034 | 150.0152 | [5 empty] | -77.5659 | 61.7877 | 4000.2861 | [5 empty] | 260.0433 | 439.4948 | 147.9027 | [7 empty] | -77.124 | 62.5229 | 0.8578 | 3977.42 | 0.328 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.0039 | 30.1314 | 62.9363 | 5979.8764 | 15.1348 | [6 empty] | 270.0944 | 442.7475 | 208.218 | [5 empty] | -76.42 | 47.1776 | 4401.5712 | [5 empty] | 271.0914 | 443.7529 | 207.3659 | [7 empty] | -76.1725 | 47.5121 | 0.4161 | 4388.4563 | 0.1596 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -131.496 | -0.2547 | 63.9352 | 7801.2853 | 16.1038 | [6 empty] | 284.9339 | 449.0366 | 282.2558 | [5 empty] | -75.0831 | 29.8336 | 4986.6885 | [5 empty] | 287.7116 | 450.6959 | 277.1663 | [7 empty] | -73.809 | 31.1484 | 1.8309 | 4916.9 | 0.6704 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -125.8027 | -31.4158 | 66.8172 | 11409.224 | 15.8397 | [6 empty] | 303.0657 | 456.7211 | 372.7194 | [5 empty] | -73.6109 | 10.3041 | 5835.7635 | [5 empty] | 304.6082 | 457.7496 | 372.5489 | [7 empty] | -73.1422 | 10.4662 | 0.4959 | 5817.627 | 0.1463 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -120.2354 | -62.7468 | 70.9382 | 22722.3034 | 13.9814 | [6 empty] | 324.4115 | 465.7677 | 479.2186 | [5 empty] | -72.0733 | -10.6639 | 7088.5462 | [5 empty] | 326.1282 | 467.2723 | 472.2859 | [7 empty] | -71.3036 | -9.068 | 1.7718 | 6948.8556 | 0.6376 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 80.832 | -1.8023 | 26.9014 | 2244.3827 | 6.4855 | [6 empty] | 31.2051 | 16.101 | 5.8227 | [5 empty] | 54.3195 | 2.7556 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.3101 | 15.6494 | 5.8861 | [7 empty] | 53.0631 | 2.4258 | 1.299 | 2244.3827 | 0.4663 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.0927 | -27.7269 | 23.4258 | 5763.58 | 7.0008 | [6 empty] | 34.339 | 17.4292 | 21.4587 | [5 empty] | 44.4286 | -13.5699 | 3865.1042 | [5 empty] | 34.2981 | 17.2913 | 20.7238 | [7 empty] | 45.2852 | -13.0449 | 1.0046 | 3496.5978 | 0.3782 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 42.6984 | -58.8505 | 26.5189 | 6.4036e+17 | 7.6012 | [6 empty] | 40.1076 | 19.874 | 50.2392 | [5 empty] | 33.1696 | -34.1027 | 19136.3921 | [5 empty] | 39.7274 | 19.6591 | 49.6172 | [7 empty] | 33.117 | -33.8489 | 0.2591 | 18906.472 | 0.1142 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.1623 | -86.229 | 32.0822 | 2.9273e+18 | 7.8406 | [6 empty] | 48.7389 | 23.532 | 93.3029 | [5 empty] | 23.5983 | -54.4731 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.2457 | 23.2551 | 91.5002 | [7 empty] | 23.8525 | -53.8262 | 0.695 | 2.9273e+18 | 0.2177 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.5461 | -109.9726 | 36.4063 | 2.9273e+18 | 7.9252 | [6 empty] | 60.4046 | 28.4761 | 151.5058 | [5 empty] | 16.1307 | -73.6465 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.6483 | 27.9713 | 150.3177 | [7 empty] | 15.9853 | -73.4161 | 0.2724 | 2.9273e+18 | 0.1872 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.0796 | -132.2899 | 40.5279 | 2.9273e+18 | 8.1076 | [6 empty] | 75.2441 | 34.7653 | 225.5436 | [5 empty] | 10.3039 | -91.7694 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.7637 | 34.3799 | 224.0546 | [7 empty] | 10.4277 | -91.4901 | 0.3055 | 2.9273e+18 | 0.1552 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7325 | -152.7752 | 43.6535 | 4.391e+18 | 8.2609 | [6 empty] | 93.3759 | 42.4497 | 316.0071 | [5 empty] | 5.6238 | -109.1219 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.4239 | 42.4212 | 310.2236 | [7 empty] | 6.6656 | -108.132 | 1.4371 | 2.9273e+18 | 0.3984 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.3928 | -172.1413 | 46.3718 | 4.391e+18 | 8.4508 | [6 empty] | 114.7217 | 51.4963 | 422.5063 | [5 empty] | 1.7627 | -125.771 | 4.391e+18 | [5 empty] | 114.8402 | 51.5743 | 417.2141 | [7 empty] | 2.5353 | -125.0361 | 1.0663 | 2.9273e+18 | 0.2791 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.7104 | 12.9531 | 26.6489 | 2244.3827 | 5.7426 | [6 empty] | 32.6813 | 20.104 | 2.0647 | [5 empty] | 49.0732 | 12.1617 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.812 | 19.5597 | 2.2089 | [7 empty] | 48.15 | 11.6964 | 1.0339 | 2244.3827 | 0.5613 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.6688 | 3.1669 | 23.4933 | 2244.3827 | 6.9616 | [6 empty] | 33.5531 | 20.4735 | 6.4143 | [5 empty] | 46.4518 | 6.7591 | 2244.3827 | [5 empty] | 32.9971 | 20.133 | 6.2657 | [7 empty] | 46.0462 | 6.7441 | 0.4059 | 2244.3827 | 0.1705 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 55.9963 | -22.7275 | 21.7397 | 5154.287 | 7.5068 | [6 empty] | 36.6871 | 21.8017 | 22.0503 | [5 empty] | 38.8841 | -9.3189 | 3711.489 | [5 empty] | 36.1834 | 21.5593 | 22.1217 | [7 empty] | 38.1746 | -9.5271 | 0.7394 | 3817.3535 | 0.2537 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 38.6782 | -55.3025 | 26.4619 | 1.3722e+17 | 8.0425 | [6 empty] | 42.4556 | 24.2465 | 50.8309 | [5 empty] | 29.6059 | -30.4444 | 12237.627 | [5 empty] | 42.0521 | 23.9915 | 50.3416 | [7 empty] | 29.4983 | -30.3051 | 0.176 | 12251.2753 | 0.1058 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.5328 | -84.4641 | 32.8769 | 2.9273e+18 | 8.162 | [6 empty] | 51.0869 | 27.9045 | 93.8946 | [5 empty] | 21.1807 | -51.8766 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.487 | 28.0568 | 92.4541 | [7 empty] | 22.1653 | -51.1641 | 1.2154 | 2.9273e+18 | 0.4106 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.5396 | -109.4493 | 37.4918 | 4.391e+18 | 8.143 | [6 empty] | 62.7526 | 32.8486 | 152.0974 | [5 empty] | 14.3143 | -72.0236 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.5722 | 32.7533 | 152.8007 | [7 empty] | 13.9858 | -72.2783 | 0.4156 | 2.9273e+18 | 0.1377 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.3944 | -132.5567 | 41.718 | 4.391e+18 | 8.264 | [6 empty] | 77.5922 | 39.1377 | 226.1352 | [5 empty] | 8.8255 | -90.8426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 76.916 | 38.9407 | 224.4187 | [7 empty] | 8.5999 | -90.4516 | 0.4514 | 2.9273e+18 | 0.1312 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.2673 | -153.4559 | 44.8171 | 2.9273e+18 | 8.3889 | [6 empty] | 95.7239 | 46.8222 | 316.5988 | [5 empty] | 4.3628 | -108.6389 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.6624 | 47.0089 | 310.6729 | [7 empty] | 5.1464 | -107.5022 | 1.3807 | 2.9273e+18 | 0.3362 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.053 | -173.0371 | 47.488 | 2.9273e+18 | 8.5764 | [6 empty] | 117.0698 | 55.8688 | 423.098 | [5 empty] | 0.6586 | -125.553 | 4.391e+18 | [5 empty] | 116.4785 | 55.8561 | 415.1657 | [7 empty] | 1.2702 | -124.3546 | 1.3455 | 4.391e+18 | 0.2689 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.0236 | 24.9401 | 13.7454 | 2244.3827 | 5.1512 | [6 empty] | 41.1219 | 35.8222 | 4.1917 | [5 empty] | 26.5874 | 22.0414 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.9381 | 35.5555 | 4.0189 | [7 empty] | 26.86 | 22.0646 | 0.2736 | 2244.3827 | 0.173 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.0442 | 16.6267 | 11.574 | 2244.3827 | 6.1941 | [6 empty] | 41.9937 | 36.1917 | 8.5413 | [5 empty] | 25.5064 | 17.5422 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.2411 | 35.6715 | 8.4553 | [7 empty] | 24.9441 | 17.4254 | 0.5743 | 2244.3827 | 0.2739 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.2741 | -7.7459 | 14.2759 | 4442.3474 | 9.4511 | [6 empty] | 45.1277 | 37.5199 | 24.1773 | [5 empty] | 22.0962 | 3.1889 | 3579.3541 | [5 empty] | 44.2367 | 37.0963 | 24.2525 | [7 empty] | 20.9795 | 2.9793 | 1.1362 | 3647.5343 | 0.53 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.7531 | -42.1024 | 24.7624 | 16134.9686 | 9.7278 | [6 empty] | 50.8962 | 39.9647 | 52.9578 | [5 empty] | 17.2451 | -17.7538 | 6875.1963 | [5 empty] | 50.7809 | 40.0229 | 52.8442 | [7 empty] | 16.9731 | -17.5967 | 0.3141 | 6860.475 | 0.1545 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.4886 | -75.3293 | 34.4632 | 2.9273e+18 | 9.3056 | [6 empty] | 59.5276 | 43.6227 | 96.0215 | [5 empty] | 12.1046 | -40.8939 | 25016.0649 | [5 empty] | 59.79 | 43.9241 | 94.9832 | [7 empty] | 12.4233 | -40.1598 | 0.8003 | 22445.3224 | 0.3141 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.2909 | -104.144 | 40.6196 | 2.9273e+18 | 8.7837 | [6 empty] | 71.1933 | 48.5668 | 154.2244 | [5 empty] | 7.3606 | -63.5245 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.0561 | 48.6937 | 153.0119 | [7 empty] | 7.325 | -62.9689 | 0.5567 | 2.9273e+18 | 0.1503 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.8973 | -130.2231 | 45.55 | 2.9273e+18 | 8.6619 | [6 empty] | 86.0328 | 54.856 | 228.2622 | [5 empty] | 3.2256 | -84.6925 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.3329 | 54.8177 | 223.8676 | [7 empty] | 3.3214 | -83.4214 | 1.2747 | 2.9273e+18 | 0.2606 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.0973 | -152.9759 | 48.6537 | 2.9273e+18 | 8.6684 | [6 empty] | 104.1646 | 62.5404 | 318.7257 | [5 empty] | -0.3304 | -104.3543 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.0963 | 63.1705 | 318.6689 | [7 empty] | 0.0719 | -104.1411 | 0.4553 | 2.9273e+18 | 0.2211 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6222 | -173.6547 | 51.0823 | 2.9273e+18 | 8.8413 | [6 empty] | 125.5104 | 71.587 | 425.2249 | [5 empty] | -3.3901 | -122.6212 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.0119 | 71.7523 | 416.5199 | [7 empty] | -2.7558 | -121.0439 | 1.7001 | 2.9273e+18 | 0.321 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2054 | 39.516 | 6.5096 | 1945.4479 | 4.3826 | [6 empty] | 56.6583 | 64.754 | 8.1066 | [5 empty] | 3.1985 | 33.7353 | 1933.7039 | [5 empty] | 56.086 | 64.2972 | 7.9382 | [7 empty] | 2.903 | 33.7611 | 0.2966 | 1932.7998 | 0.1817 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.0968 | 32.9818 | 4.8189 | 3008.5904 | 3.9147 | [6 empty] | 57.5301 | 65.1235 | 12.4563 | [5 empty] | 2.8685 | 30.2434 | 1874.1589 | [5 empty] | 57.1697 | 64.7832 | 12.4515 | [7 empty] | 2.7336 | 30.1374 | 0.1715 | 1872.5944 | 0.1222 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9491 | 12.1262 | 7.4193 | 4129.0904 | 6.3113 | [6 empty] | 60.664 | 66.4517 | 28.0923 | [5 empty] | 1.7633 | 18.5498 | 3536.3718 | [5 empty] | 59.9374 | 66.1065 | 28.6062 | [7 empty] | 0.8564 | 18.1302 | 0.9992 | 3584.6332 | 0.7189 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7345 | -56.0898 | 33.8797 | 84121.9727 | 10.8982 | [6 empty] | 75.0639 | 72.5546 | 99.9365 | [5 empty] | -2.1331 | -22.6764 | 8420.7017 | [5 empty] | 75.7179 | 73.1036 | 99.2946 | [7 empty] | -1.7017 | -22.0776 | 0.738 | 8231.7725 | 0.4277 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -9.9243 | -88.9744 | 42.73 | 2.9273e+18 | 9.4259 | [6 empty] | 86.7296 | 77.4986 | 158.1393 | [5 empty] | -4.3944 | -46.6038 | 25318.7958 | [5 empty] | 87.1261 | 78.0776 | 155.501 | [7 empty] | -3.9706 | -45.2238 | 1.4436 | 21911.2862 | 0.4866 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.3298 | -119.3839 | 49.6227 | 2.9273e+18 | 8.955 | [6 empty] | 101.5691 | 83.7878 | 232.1771 | [5 empty] | -6.6141 | -70.0914 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.7145 | 84.3249 | 226.4272 | [7 empty] | -5.9612 | -67.9826 | 2.2076 | 2.9273e+18 | 0.5575 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.2251 | -145.6821 | 53.6254 | 4.391e+18 | 8.8267 | [6 empty] | 119.7009 | 91.4722 | 322.6407 | [5 empty] | -8.7167 | -92.3404 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.51 | 91.8767 | 319.0219 | [7 empty] | -8.6834 | -91.2198 | 1.1211 | 2.9273e+18 | 0.205 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.3699 | -168.8646 | 56.1579 | 2.9273e+18 | 8.9197 | [6 empty] | 141.0467 | 100.5189 | 429.1399 | [5 empty] | -10.6687 | -112.9969 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.3232 | 100.8305 | 418.9717 | [7 empty] | -10.2064 | -110.7794 | 2.2652 | 4.391e+18 | 0.3534 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.1003 | 54.0017 | 20.3902 | 3199.8919 | 6.8813 | [6 empty] | 79.905 | 108.0441 | 13.9645 | [5 empty] | -16.6617 | 45.2968 | 3070.9863 | [5 empty] | 79.6023 | 106.9856 | 13.6999 | [7 empty] | -15.8781 | 45.0806 | 0.8128 | 3058.0447 | 0.3766 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.6497 | 48.8972 | 19.9556 | 3370.6013 | 7.3652 | [6 empty] | 80.7768 | 108.4136 | 18.3141 | [5 empty] | -16.7172 | 42.5894 | 3163.9005 | [5 empty] | 80.9544 | 107.8882 | 17.7831 | [7 empty] | -15.7892 | 42.6534 | 0.9303 | 3141.4235 | 0.4562 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.4898 | 31.725 | 17.6462 | 4006.8382 | 8.4785 | [6 empty] | 83.9107 | 109.7418 | 33.9501 | [5 empty] | -16.9119 | 33.2766 | 3520.0023 | [5 empty] | 83.9863 | 109.1188 | 33.527 | [7 empty] | -16.0716 | 33.2202 | 0.8422 | 3502.4559 | 0.3881 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.1035 | 2.6468 | 22.5724 | 5809.9183 | 12.5952 | [6 empty] | 89.6793 | 112.1866 | 62.7307 | [5 empty] | -17.2516 | 17.6642 | 4291.9308 | [5 empty] | 88.9756 | 111.4788 | 63.2658 | [7 empty] | -17.553 | 17.1549 | 0.5918 | 4327.0985 | 0.3736 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.2963 | -31.7103 | 32.964 | 11229.5902 | 13.7558 | [6 empty] | 98.3106 | 115.8446 | 105.7944 | [5 empty] | -17.7219 | -2.6575 | 5793.4419 | [5 empty] | 98.334 | 115.7387 | 104.2661 | [7 empty] | -17.3364 | -2.0268 | 0.7392 | 5722.1196 | 0.4266 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.2057 | -66.1828 | 42.7984 | 2.1955e+18 | 9.408 | [6 empty] | 109.9763 | 120.7887 | 163.9972 | [5 empty] | -18.3008 | -25.7062 | 8958.2484 | [5 empty] | 109.2546 | 120.5978 | 164.1286 | [7 empty] | -18.9384 | -25.7677 | 0.6406 | 9023.1005 | 0.4203 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.6857 | -99.7932 | 51.6432 | 4.391e+18 | 8.4497 | [6 empty] | 124.8158 | 127.0779 | 238.035 | [5 empty] | -18.9665 | -49.7408 | 20143.1878 | [5 empty] | 124.7653 | 126.855 | 235.2037 | [7 empty] | -18.4537 | -48.9536 | 0.9395 | 19131.8232 | 0.3165 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.2176 | -129.6953 | 57.3144 | 4.391e+18 | 8.0903 | [6 empty] | 142.9476 | 134.7623 | 328.4986 | [5 empty] | -19.7012 | -73.5498 | 4.391e+18 | [5 empty] | 143.0207 | 135.2592 | 322.7558 | [7 empty] | -19.2652 | -71.7989 | 1.8044 | 2.9273e+18 | 0.3086 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.4944 | -156.069 | 60.7972 | 4.391e+18 | 8.0948 | [6 empty] | 164.2934 | 143.8089 | 434.9978 | [5 empty] | -20.4854 | -96.2768 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.8644 | 144.5284 | 428.9307 | [7 empty] | -20.5892 | -94.5988 | 1.6812 | 4.391e+18 | 0.2496 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -65.619 | 67.9309 | 34.3016 | 3433.5258 | 8.6143 | [6 empty] | 111.3241 | 166.5529 | 21.8818 | [5 empty] | -33.3353 | 56.3393 | 3227.276 | [5 empty] | 110.6592 | 165.3024 | 21.3917 | [7 empty] | -32.9895 | 56.2928 | 0.349 | 3220.0327 | 0.2212 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -65.7579 | 63.8285 | 33.8627 | 3545.4846 | 9.0421 | [6 empty] | 112.1959 | 166.9224 | 26.2314 | [5 empty] | -33.2947 | 54.1937 | 3287.0865 | [5 empty] | 111.6129 | 166.1756 | 25.9563 | [7 empty] | -33.2992 | 54.1811 | 0.0134 | 3285.5821 | 0.1019 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -63.9439 | 49.7295 | 30.9367 | 3950.0177 | 9.8264 | [6 empty] | 115.3298 | 168.2506 | 41.8674 | [5 empty] | -33.1556 | 46.7029 | 3512.3933 | [5 empty] | 114.1068 | 167.229 | 42.3869 | [7 empty] | -33.7507 | 46.3029 | 0.717 | 3532.3418 | 0.3686 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.102 | 24.7083 | 30.5469 | 4983.1912 | 11.9139 | [6 empty] | 121.0984 | 170.6954 | 70.6479 | [5 empty] | -32.9255 | 33.7554 | 3976.148 | [5 empty] | 120.3637 | 169.9828 | 70.8034 | [7 empty] | -33.1693 | 33.5332 | 0.3298 | 3988.1599 | 0.1835 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.4797 | -6.7469 | 35.2904 | 7273.7123 | 15.1029 | [6 empty] | 129.7297 | 174.3534 | 113.7116 | [5 empty] | -32.636 | 16.1622 | 4807.5606 | [5 empty] | 129.1123 | 174.0593 | 112.7068 | [7 empty] | -32.9015 | 16.5235 | 0.4484 | 4793.2607 | 0.1995 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.4241 | -40.3963 | 42.9788 | 13965.022 | 13.9053 | [6 empty] | 141.3954 | 179.2975 | 171.9145 | [5 empty] | -32.3302 | -4.8062 | 6259.2313 | [5 empty] | 141.8729 | 179.3429 | 170.6117 | [7 empty] | -31.7616 | -4.3888 | 0.7053 | 6204.5718 | 0.2835 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -53.8051 | -75.0698 | 52.0441 | 2.1955e+18 | 11.1939 | [6 empty] | 156.2349 | 185.5867 | 245.9523 | [5 empty] | -32.0518 | -27.79 | 9041.0248 | [5 empty] | 155.6495 | 185.2274 | 242.8397 | [7 empty] | -31.9679 | -26.9381 | 0.856 | 8893.417 | 0.3367 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.3474 | -107.2344 | 58.9502 | 4.391e+18 | 8.5976 | [6 empty] | 174.3667 | 193.2711 | 336.4158 | [5 empty] | -31.8368 | -51.6065 | 16584.6744 | [5 empty] | 173.7251 | 193.3553 | 333.3722 | [7 empty] | -32.0696 | -50.7216 | 0.915 | 16087.7692 | 0.2754 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -49.7495 | -136.4124 | 63.8235 | 4.391e+18 | 7.9047 | [6 empty] | 195.7125 | 202.3177 | 442.915 | [5 empty] | -31.7103 | -75.1912 | 622768.0786 | [5 empty] | 196.2424 | 203.1717 | 438.872 | [7 empty] | -31.4102 | -73.9827 | 1.2452 | 155113.2163 | 0.1777 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -92.3819 | 81.1705 | 46.8789 | 3565.1823 | 9.8243 | [6 empty] | 151.2912 | 240.9799 | 31.953 | [5 empty] | -47.7394 | 66.8641 | 3313.1604 | [5 empty] | 150.5595 | 239.7837 | 31.2253 | [7 empty] | -47.5614 | 66.9521 | 0.1986 | 3306.8324 | 0.1691 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.2768 | 77.7919 | 46.3746 | 3643.0523 | 10.1409 | [6 empty] | 152.163 | 241.3494 | 36.3026 | [5 empty] | -47.6667 | 65.1212 | 3354.5212 | [5 empty] | 151.8108 | 240.3625 | 35.823 | [7 empty] | -47.306 | 65.1073 | 0.3609 | 3348.6106 | 0.1537 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.3068 | 66.0828 | 43.4779 | 3919.6338 | 10.744 | [6 empty] | 155.297 | 242.6776 | 51.9386 | [5 empty] | -47.4125 | 58.9826 | 3508.3206 | [5 empty] | 154.3073 | 241.2877 | 51.6024 | [7 empty] | -47.3862 | 58.8718 | 0.1139 | 3508.7244 | 0.1295 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -87.9717 | 44.6991 | 41.1469 | 4581.0852 | 12.1165 | [6 empty] | 161.0655 | 245.1224 | 80.7192 | [5 empty] | -46.9719 | 48.1747 | 3814.634 | [5 empty] | 161.6285 | 245.1825 | 81.7554 | [7 empty] | -46.6333 | 47.746 | 0.5464 | 3823.1127 | 0.1621 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -84.611 | 16.6468 | 41.6216 | 5868.468 | 14.1107 | [6 empty] | 169.6968 | 248.7804 | 123.7829 | [5 empty] | -46.3726 | 33.0842 | 4336.3197 | [5 empty] | 169.4449 | 248.3628 | 123.951 | [7 empty] | -46.3521 | 32.9301 | 0.1555 | 4341.6759 | 0.0724 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -80.5957 | -14.8012 | 45.5871 | 8460.8343 | 15.8084 | [6 empty] | 181.3626 | 253.7245 | 181.9857 | [5 empty] | -45.6619 | 14.4872 | 5179.383 | [5 empty] | 181.7376 | 253.325 | 180.107 | [7 empty] | -44.9542 | 14.9039 | 0.8212 | 5142.6386 | 0.3344 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -76.7251 | -48.7316 | 52.7587 | 16498.909 | 14.1936 | [6 empty] | 196.2021 | 260.0137 | 256.0235 | [5 empty] | -44.8957 | -6.6559 | 6546.8728 | [5 empty] | 195.352 | 259.013 | 255.0647 | [7 empty] | -44.8983 | -6.644 | 0.0122 | 6548.9138 | 0.0861 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -72.9322 | -81.5655 | 59.6072 | 1.0978e+18 | 11.8928 | [6 empty] | 214.3339 | 267.6981 | 346.4871 | [5 empty] | -44.1286 | -29.3796 | 8962.9326 | [5 empty] | 213.8571 | 267.6979 | 344.343 | [7 empty] | -44.2698 | -28.8093 | 0.5876 | 8886.0968 | 0.2558 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -69.7952 | -112.4717 | 65.3771 | 4.391e+18 | 9.6985 | [6 empty] | 235.6797 | 276.7447 | 452.9863 | [5 empty] | -43.4123 | -52.6544 | 14333.4434 | [5 empty] | 236.3928 | 277.2505 | 446.5091 | [7 empty] | -42.6581 | -51.1173 | 1.7122 | 13637.04 | 0.3312 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.0485 | 93.6771 | 57.9578 | 3644.2652 | 10.618 | [6 empty] | 200.1253 | 331.919 | 44.2586 | [5 empty] | -60.5602 | 76.9392 | 3364.9557 | [5 empty] | 200.1218 | 330.7828 | 44.353 | [7 empty] | -59.9861 | 76.6776 | 0.6308 | 3362.7897 | 0.1413 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -115.7745 | 90.7922 | 57.373 | 3701.2302 | 10.8436 | [6 empty] | 200.9971 | 332.2885 | 48.6082 | [5 empty] | -60.4794 | 75.4915 | 3395.0346 | [5 empty] | 201.1993 | 331.935 | 49.0798 | [7 empty] | -60.1882 | 75.2426 | 0.383 | 3396.6952 | 0.089 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -113.8753 | 80.9102 | 54.7069 | 3901.4786 | 11.3327 | [6 empty] | 204.1311 | 333.6167 | 64.2442 | [5 empty] | -60.1945 | 70.3645 | 3505.913 | [5 empty] | 204.4063 | 333.1215 | 64.4453 | [7 empty] | -59.7565 | 70.1658 | 0.481 | 3504.8523 | 0.1007 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -111.4416 | 62.54 | 51.7666 | 4359.8233 | 12.3733 | [6 empty] | 209.8996 | 336.0615 | 93.0248 | [5 empty] | -59.6916 | 61.2313 | 3722.1393 | [5 empty] | 211.4733 | 336.4795 | 92.5389 | [7 empty] | -58.719 | 61.3124 | 0.9759 | 3708.6376 | 0.2839 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -107.895 | 37.7342 | 50.0255 | 5188.2533 | 13.7292 | [6 empty] | 218.5309 | 339.7195 | 136.0885 | [5 empty] | -58.9874 | 48.2508 | 4078.0834 | [5 empty] | 220.161 | 340.1913 | 134.5331 | [7 empty] | -57.9414 | 48.659 | 1.1229 | 4052.0534 | 0.3857 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -103.5513 | 8.9424 | 50.8978 | 6635.1547 | 15.3116 | [6 empty] | 230.1967 | 344.6636 | 194.2913 | [5 empty] | -58.1188 | 31.8875 | 4627.6918 | [5 empty] | 230.5085 | 344.3966 | 192.2678 | [7 empty] | -57.6167 | 32.3458 | 0.6799 | 4602.2725 | 0.269 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.0931 | -23.2094 | 55.2873 | 9612.387 | 16.2657 | [6 empty] | 245.0362 | 350.9527 | 268.3291 | [5 empty] | -57.1346 | 12.7929 | 5457.9283 | [5 empty] | 247.132 | 351.7397 | 264.5765 | [7 empty] | -55.8471 | 13.7716 | 1.6173 | 5383.0892 | 0.623 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -94.5297 | -55.4584 | 60.8379 | 18004.6205 | 14.2605 | [6 empty] | 263.168 | 358.6372 | 358.7927 | [5 empty] | -56.088 | -8.3046 | 6732.619 | [5 empty] | 264.43 | 359.7859 | 353.4579 | [7 empty] | -55.4178 | -6.8594 | 1.593 | 6605.5088 | 0.6573 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -90.3626 | -86.9116 | 66.5461 | 3.2018e+17 | 12.1723 | [6 empty] | 284.5138 | 367.6838 | 465.2919 | [5 empty] | -55.0379 | -30.5153 | 8817.5888 | [5 empty] | 285.2163 | 368.925 | 459.4845 | [7 empty] | -54.7348 | -29.0097 | 1.5358 | 8610.1252 | 0.5141 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -137.4494 | 105.7245 | 68.0443 | 3693.1642 | 11.1907 | [6 empty] | 257.6158 | 438.9781 | 58.7455 | [5 empty] | -72.1603 | 86.5578 | 3398.1387 | [5 empty] | 259.76 | 440.0791 | 58.2926 | [7 empty] | -71.237 | 86.6712 | 0.9302 | 3387.8331 | 0.2648 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -137.0892 | 103.2335 | 67.4287 | 3736.1209 | 11.3526 | [6 empty] | 258.4876 | 439.3476 | 63.0952 | [5 empty] | -72.0806 | 85.3307 | 3420.9171 | [5 empty] | 259.8792 | 440.0888 | 63.7489 | [7 empty] | -71.563 | 85.1475 | 0.549 | 3419.8935 | 0.1059 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -135.3149 | 94.8068 | 65.0068 | 3885.9572 | 11.7457 | [6 empty] | 261.6216 | 440.6758 | 78.7312 | [5 empty] | -71.7979 | 80.9695 | 3504.3915 | [5 empty] | 263.4229 | 442.3922 | 79.295 | [7 empty] | -71.4357 | 80.9523 | 0.3626 | 3502.4314 | 0.1166 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -132.975 | 78.9271 | 61.9523 | 4219.7562 | 12.5776 | [6 empty] | 267.3901 | 443.1205 | 107.5117 | [5 empty] | -71.2936 | 73.1399 | 3664.9329 | [5 empty] | 268.374 | 443.9666 | 109.2697 | [7 empty] | -71.1652 | 72.7415 | 0.4186 | 3672.9372 | 0.1449 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -129.5177 | 57.0484 | 59.1398 | 4793.8572 | 13.5925 | [6 empty] | 276.0215 | 446.7786 | 150.5754 | [5 empty] | -70.5755 | 61.8789 | 3923.2342 | [5 empty] | 278.7892 | 448.3017 | 147.8992 | [7 empty] | -69.344 | 62.6185 | 1.4365 | 3891.8192 | 0.4944 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -125.1986 | 31.0278 | 57.9096 | 5720.8807 | 14.7534 | [6 empty] | 287.6872 | 451.7227 | 208.7783 | [5 empty] | -69.6692 | 47.4595 | 4309.9974 | [5 empty] | 289.4894 | 452.8433 | 207.6098 | [7 empty] | -68.9842 | 47.825 | 0.7763 | 4290.9138 | 0.2619 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -120.5588 | 1.0807 | 59.6094 | 7351.8742 | 16.1477 | [6 empty] | 302.5267 | 458.0118 | 282.8161 | [5 empty] | -68.6124 | 30.3185 | 4871.1486 | [5 empty] | 304.8814 | 459.7994 | 276.5047 | [7 empty] | -67.5612 | 31.9546 | 1.9447 | 4795.6156 | 0.7617 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -115.6277 | -29.8465 | 63.155 | 10415.9218 | 16.2214 | [6 empty] | 320.6585 | 465.6963 | 373.2796 | [5 empty] | -67.4499 | 10.9879 | 5679.235 | [5 empty] | 321.4497 | 466.6635 | 372.8922 | [7 empty] | -67.3624 | 11.2318 | 0.2592 | 5665.1 | 0.1196 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -110.84 | -60.9098 | 67.8346 | 18558.0109 | 14.237 | [6 empty] | 342.0043 | 474.7429 | 479.7788 | [5 empty] | -66.2378 | -9.8005 | 6856.8755 | [5 empty] | 344.3397 | 476.2612 | 471.3589 | [7 empty] | -65.0631 | -7.9681 | 2.1766 | 6700.6473 | 0.7697 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 118.6599 | 4.3828 | 37.8573 | 2244.3827 | 6.8772 | [6 empty] | 57.5288 | 29.5304 | 6.6609 | [5 empty] | 80.9586 | 7.8157 | 2244.3827 | [5 empty] | 56.8325 | 29.0098 | 6.5643 | [7 empty] | 80.9359 | 7.6111 | 0.2058 | 2244.3827 | 0.2384 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.0726 | -18.4742 | 32.6328 | 2244.3827 | 7.5251 | [6 empty] | 60.6627 | 30.8586 | 22.2969 | [5 empty] | 71.7872 | -6.3213 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.422 | 30.1588 | 22.8952 | [7 empty] | 70.3897 | -7.2263 | 1.6649 | 2244.3827 | 0.6623 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 78.5741 | -50.5327 | 30.8272 | 9762.2727 | 8.1184 | [6 empty] | 66.4313 | 33.3034 | 51.0774 | [5 empty] | 59.3503 | -26.4337 | 5623.1062 | [5 empty] | 64.8682 | 32.388 | 52.2348 | [7 empty] | 57.521 | -27.76 | 2.2595 | 6071.8983 | 0.712 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.2776 | -81.4069 | 35.1049 | 6.4036e+17 | 8.4181 | [6 empty] | 75.0626 | 36.9614 | 94.1411 | [5 empty] | 46.9194 | -48.1902 | 19581.9939 | [5 empty] | 73.7558 | 36.2459 | 92.6621 | [7 empty] | 46.5379 | -47.8959 | 0.4819 | 19874.6642 | 0.2376 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.3125 | -108.2424 | 39.6238 | 2.9273e+18 | 8.5137 | [6 empty] | 86.7283 | 41.9055 | 152.344 | [5 empty] | 36.1152 | -69.2778 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.7819 | 40.814 | 153.4693 | [7 empty] | 34.447 | -70.148 | 1.8815 | 2.9273e+18 | 0.5625 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.2591 | -132.803 | 43.9296 | 2.9273e+18 | 8.6662 | [6 empty] | 101.5678 | 48.1946 | 226.3818 | [5 empty] | 27.2277 | -89.0587 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.5768 | 47.5699 | 225.5125 | [7 empty] | 26.9178 | -89.0513 | 0.31 | 2.9273e+18 | 0.1874 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.5683 | -154.6596 | 47.1185 | 2.9273e+18 | 8.8108 | [6 empty] | 119.6996 | 55.8791 | 316.8453 | [5 empty] | 19.9971 | -107.6113 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 119.1056 | 55.4818 | 312.0206 | [7 empty] | 20.6625 | -106.7474 | 1.0904 | 2.9273e+18 | 0.2671 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.6735 | -174.5658 | 49.541 | 2.9273e+18 | 8.9562 | [6 empty] | 141.0454 | 64.9257 | 423.3446 | [5 empty] | 14.0985 | -125.0499 | 4.391e+18 | [5 empty] | 139.5473 | 64.294 | 416.4407 | [7 empty] | 14.361 | -124.0265 | 1.0566 | 2.9273e+18 | 0.2261 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 114.0872 | 15.6874 | 38.1494 | 2244.3827 | 6.3866 | [6 empty] | 59.005 | 33.5334 | 2.9029 | [5 empty] | 75.9422 | 15.1062 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.2039 | 33.119 | 2.7662 | [7 empty] | 75.3651 | 15.1386 | 0.578 | 2244.3827 | 0.2234 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.587 | 8.0634 | 35.2044 | 2244.3827 | 7.1484 | [6 empty] | 59.8768 | 33.9029 | 7.2526 | [5 empty] | 73.4876 | 10.7816 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.5435 | 33.6639 | 6.823 | [7 empty] | 73.7145 | 11.0865 | 0.38 | 2244.3827 | 0.4478 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.6364 | -14.3501 | 30.9889 | 2244.3827 | 7.8968 | [6 empty] | 63.0107 | 35.2311 | 22.8886 | [5 empty] | 65.8068 | -2.985 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.4566 | 34.4219 | 22.7021 | [7 empty] | 64.5698 | -3.2044 | 1.2563 | 2244.3827 | 0.372 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 73.8601 | -46.6246 | 30.1796 | 8592.9847 | 8.4541 | [6 empty] | 68.7793 | 37.6758 | 51.6691 | [5 empty] | 55.0596 | -23.0163 | 5244.865 | [5 empty] | 67.1118 | 36.9727 | 52.6205 | [7 empty] | 52.8264 | -23.9516 | 2.4212 | 5574.5474 | 0.6617 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.3122 | -78.3956 | 35.1546 | 6.4036e+17 | 8.7008 | [6 empty] | 77.4106 | 41.3339 | 94.7328 | [5 empty] | 43.9394 | -45.1314 | 14685.5212 | [5 empty] | 77.5608 | 41.3773 | 92.9313 | [7 empty] | 44.8314 | -44.2513 | 1.2532 | 13631.0959 | 0.3457 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.2378 | -106.2424 | 40.0901 | 2.9273e+18 | 8.7375 | [6 empty] | 89.0763 | 46.278 | 152.9357 | [5 empty] | 33.9818 | -66.8144 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 88.3396 | 45.9492 | 153.802 | [7 empty] | 33.1361 | -67.2589 | 0.9554 | 1.0063e+18 | 0.2658 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.6863 | -131.6912 | 44.6732 | 2.9273e+18 | 8.8521 | [6 empty] | 103.9158 | 52.5671 | 226.9735 | [5 empty] | 25.6082 | -87.2045 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.8215 | 52.0763 | 224.0834 | [7 empty] | 25.5364 | -86.5925 | 0.6162 | 2.9273e+18 | 0.1677 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.2482 | -154.1514 | 47.9501 | 2.9273e+18 | 8.9683 | [6 empty] | 122.0476 | 60.2516 | 317.437 | [5 empty] | 18.694 | -106.2694 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.2848 | 59.8916 | 315.7037 | [7 empty] | 18.5788 | -106 | 0.293 | 2.9273e+18 | 0.1001 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.4856 | -174.515 | 50.4403 | 2.9273e+18 | 9.1164 | [6 empty] | 143.3934 | 69.2982 | 423.9362 | [5 empty] | 13.0002 | -124.0966 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.3532 | 69.4192 | 416.9459 | [7 empty] | 13.9529 | -122.8972 | 1.5316 | 4.391e+18 | 0.3294 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.1444 | 25.4618 | 27.4451 | 2244.3827 | 6.4991 | [6 empty] | 67.4456 | 49.2516 | 5.0299 | [5 empty] | 53.7895 | 23.2374 | 2244.3827 | [5 empty] | 65.8619 | 48.4135 | 5.0263 | [7 empty] | 52.4098 | 23.1005 | 1.3866 | 2244.3827 | 0.4032 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 77.4799 | 18.7219 | 25.0687 | 2244.3827 | 7.3366 | [6 empty] | 68.3174 | 49.6211 | 9.3795 | [5 empty] | 52.4221 | 19.4594 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.5492 | 48.6823 | 9.3595 | [7 empty] | 50.9031 | 19.2801 | 1.5295 | 2244.3827 | 0.4393 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 69.4248 | -2.2479 | 23.3787 | 2244.3827 | 9.2769 | [6 empty] | 71.4514 | 50.9493 | 25.0155 | [5 empty] | 47.9645 | 7.0268 | 2244.3827 | [5 empty] | 70.8429 | 50.6548 | 24.9983 | [7 empty] | 47.4058 | 6.9597 | 0.5627 | 2244.3827 | 0.1567 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 55.6557 | -34.373 | 26.5058 | 6746.029 | 9.7033 | [6 empty] | 77.2199 | 53.3941 | 53.7961 | [5 empty] | 41.244 | -12.1276 | 4502.0206 | [5 empty] | 76.6686 | 53.1814 | 53.2876 | [7 empty] | 40.8752 | -11.8688 | 0.4505 | 4488.5066 | 0.1667 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.3447 | -68.0074 | 34.5512 | 53511.9274 | 9.7332 | [6 empty] | 85.8513 | 57.0521 | 96.8598 | [5 empty] | 33.6484 | -34.5684 | 8903.7204 | [5 empty] | 84.7483 | 56.7519 | 95.4462 | [7 empty] | 32.9053 | -33.9283 | 0.9808 | 8810.0633 | 0.297 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.5744 | -98.5117 | 41.3098 | 2.9273e+18 | 9.501 | [6 empty] | 97.517 | 61.9962 | 155.0626 | [5 empty] | 26.2613 | -57.545 | 50941.8147 | [5 empty] | 97.4661 | 62.1827 | 153.9524 | [7 empty] | 26.2813 | -56.9858 | 0.5596 | 44485.2924 | 0.1581 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.1239 | -126.5275 | 46.9768 | 2.9273e+18 | 9.4059 | [6 empty] | 112.3565 | 68.2853 | 229.1004 | [5 empty] | 19.619 | -79.6176 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.4536 | 68.0231 | 227.252 | [7 empty] | 19.2786 | -79.1454 | 0.5821 | 2.9273e+18 | 0.1579 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.0019 | -150.9405 | 50.6309 | 2.9273e+18 | 9.3709 | [6 empty] | 130.4883 | 75.9698 | 319.5639 | [5 empty] | 13.8552 | -100.3225 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.9145 | 75.8765 | 320.4 | [7 empty] | 13.2472 | -100.5149 | 0.6377 | 2.9273e+18 | 0.2174 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.0259 | -172.7691 | 53.2307 | 2.9273e+18 | 9.4553 | [6 empty] | 151.8341 | 85.0164 | 426.0632 | [5 empty] | 8.9408 | -119.5385 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.4459 | 84.8133 | 420.8307 | [7 empty] | 8.7074 | -118.5718 | 0.9944 | 4.391e+18 | 0.1967 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.5099 | 38.636 | 12.6068 | 2244.3827 | 5.6407 | [6 empty] | 82.982 | 78.1834 | 8.9449 | [5 empty] | 27.8291 | 33.8934 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.5696 | 77.829 | 8.9369 | [7 empty] | 27.7011 | 33.8083 | 0.1538 | 2244.3827 | 0.0956 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.345 | 33.0809 | 10.3793 | 2244.3827 | 5.2855 | [6 empty] | 83.8538 | 78.5529 | 13.2945 | [5 empty] | 27.2206 | 30.7948 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.3365 | 78.1606 | 13.3651 | [7 empty] | 26.9533 | 30.6511 | 0.3036 | 2244.3827 | 0.1428 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.1342 | 14.6457 | 10.5972 | 3057.8263 | 9.0138 | [6 empty] | 86.9877 | 79.8811 | 28.9305 | [5 empty] | 25.1658 | 20.2911 | 1886.2849 | [5 empty] | 86.4799 | 79.6346 | 29.0092 | [7 empty] | 24.707 | 20.2053 | 0.4668 | 1880.8443 | 0.2014 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.1895 | -15.5897 | 19.5181 | 5453.2464 | 12.3436 | [6 empty] | 92.7563 | 82.3259 | 57.711 | [5 empty] | 21.8483 | 3.1833 | 4024.03 | [5 empty] | 92.6962 | 82.6822 | 56.92 | [7 empty] | 21.5242 | 3.8661 | 0.7559 | 3987.3092 | 0.6196 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.0204 | -49.8536 | 31.6839 | 12770.6764 | 11.9817 | [6 empty] | 101.3876 | 85.9839 | 100.7747 | [5 empty] | 17.7516 | -18.251 | 6217.078 | [5 empty] | 101.0747 | 85.8601 | 99.1757 | [7 empty] | 17.8847 | -17.5216 | 0.7415 | 6120.2725 | 0.3466 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.8262 | -82.8151 | 41.2152 | 2.9273e+18 | 11.0342 | [6 empty] | 113.0533 | 90.928 | 158.9776 | [5 empty] | 13.3803 | -41.6024 | 11574.7733 | [5 empty] | 112.06 | 90.6612 | 157.6679 | [7 empty] | 12.7748 | -41.1356 | 0.7645 | 11493.513 | 0.2867 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.7614 | -114.1091 | 49.0331 | 2.9273e+18 | 10.3126 | [6 empty] | 127.8928 | 97.2172 | 233.0154 | [5 empty] | 9.101 | -65.0944 | 116524.5729 | [5 empty] | 127.205 | 97.3352 | 228.7839 | [7 empty] | 9.0646 | -63.6307 | 1.4641 | 68534.2461 | 0.3412 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9728 | -141.6375 | 53.9457 | 2.9273e+18 | 9.7802 | [6 empty] | 146.0246 | 104.9016 | 323.4789 | [5 empty] | 5.1123 | -87.7342 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.099 | 105.289 | 320.5052 | [7 empty] | 5.3488 | -86.7919 | 0.9715 | 2.9273e+18 | 0.218 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4816 | -165.8532 | 56.9683 | 4.391e+18 | 9.4598 | [6 empty] | 167.3704 | 113.9482 | 429.9782 | [5 empty] | 1.5121 | -108.9637 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 166.6132 | 114.1024 | 424.3182 | [7 empty] | 1.5619 | -107.6838 | 1.2808 | 2.9273e+18 | 0.2077 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4215 | 52.6363 | 8.9267 | 1946.1695 | 5.3274 | [6 empty] | 106.2286 | 121.4735 | 14.8027 | [5 empty] | 4.2616 | 45.0367 | 1937.0986 | [5 empty] | 104.7893 | 120.1977 | 14.6968 | [7 empty] | 3.8049 | 44.8639 | 0.4883 | 1933.6541 | 0.3081 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.6553 | 48.1021 | 7.9514 | 1885.1047 | 5.0467 | [6 empty] | 107.1004 | 121.843 | 19.1524 | [5 empty] | 4.0256 | 42.5387 | 1902.942 | [5 empty] | 105.6191 | 120.6131 | 19.1121 | [7 empty] | 3.4514 | 42.3402 | 0.6075 | 1898.6363 | 0.3489 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1603 | 32.4582 | 5.5608 | 3401.1891 | 5.323 | [6 empty] | 110.2344 | 123.1712 | 34.7884 | [5 empty] | 3.2096 | 33.9028 | 3139.7305 | [5 empty] | 109.6449 | 122.6769 | 34.5936 | [7 empty] | 3.0301 | 33.8997 | 0.1796 | 3141.3075 | 0.1242 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7159 | 5.4012 | 15.341 | 4771.4801 | 10.6146 | [6 empty] | 116.0029 | 125.616 | 63.5689 | [5 empty] | 1.8276 | 19.2766 | 3797.21 | [5 empty] | 115.7815 | 125.5607 | 63.0081 | [7 empty] | 1.7303 | 19.5615 | 0.3011 | 3785.4212 | 0.193 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.4576 | -61.1389 | 39.543 | 21528.8476 | 12.4775 | [6 empty] | 136.3 | 134.2181 | 164.8355 | [5 empty] | -2.0995 | -22.2865 | 7231.0795 | [5 empty] | 136.8107 | 134.4384 | 163.1588 | [7 empty] | -1.4825 | -21.618 | 0.9097 | 7113.1358 | 0.5235 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.0499 | -94.6847 | 49.4341 | 2.9273e+18 | 10.7519 | [6 empty] | 151.1395 | 140.5072 | 238.8733 | [5 empty] | -4.3266 | -45.8577 | 12564.9931 | [5 empty] | 150.9539 | 140.6378 | 236.2966 | [7 empty] | -4.2138 | -44.969 | 0.8959 | 12203.6348 | 0.2406 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.1535 | -125.0818 | 56.0691 | 4.391e+18 | 9.6425 | [6 empty] | 169.2713 | 148.1917 | 329.3368 | [5 empty] | -6.5631 | -69.5288 | 61050.2304 | [5 empty] | 169.3273 | 148.9514 | 325.4863 | [7 empty] | -6.5237 | -68.1657 | 1.3637 | 47024.9376 | 0.2678 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.5814 | -152.0862 | 60.2333 | 4.391e+18 | 9.1056 | [6 empty] | 190.6171 | 157.2383 | 435.836 | [5 empty] | -8.721 | -92.368 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 191.2523 | 158.0147 | 430.5573 | [7 empty] | -8.0964 | -90.918 | 1.5788 | 2.9273e+18 | 0.3862 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -35.9617 | 66.4645 | 22.6991 | 3114.3991 | 6.9252 | [6 empty] | 137.6478 | 179.9823 | 22.72 | [5 empty] | -15.8493 | 55.9412 | 3007.2768 | [5 empty] | 136.7489 | 178.9101 | 22.3473 | [7 empty] | -15.8558 | 55.9241 | 0.0183 | 3004.7815 | 0.1378 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.572 | 62.7216 | 22.4538 | 3215.36 | 7.2132 | [6 empty] | 138.5196 | 180.3518 | 27.0696 | [5 empty] | -15.9184 | 53.9122 | 3063.0569 | [5 empty] | 137.2714 | 179.1846 | 27.0907 | [7 empty] | -16.2773 | 53.7292 | 0.4029 | 3070.3454 | 0.2271 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -35.7942 | 49.5627 | 19.8244 | 3563.4942 | 7.8454 | [6 empty] | 141.6535 | 181.68 | 42.7056 | [5 empty] | -16.1615 | 46.8121 | 3269.8674 | [5 empty] | 140.9534 | 180.7214 | 42.7805 | [7 empty] | -16.123 | 46.5681 | 0.247 | 3273.9837 | 0.1512 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -35.9936 | 25.9559 | 21.1952 | 4424.3813 | 10.3008 | [6 empty] | 147.4221 | 184.1248 | 71.4862 | [5 empty] | -16.5885 | 34.481 | 3686.0229 | [5 empty] | 147.1568 | 183.729 | 71.3225 | [7 empty] | -16.5207 | 34.4469 | 0.0759 | 3685.2081 | 0.0547 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -35.8129 | -4.1734 | 28.6614 | 6180.373 | 15.2395 | [6 empty] | 156.0534 | 187.7828 | 114.5499 | [5 empty] | -17.1836 | 17.6079 | 4414.0103 | [5 empty] | 157.2574 | 187.8775 | 113.165 | [7 empty] | -15.9227 | 18.016 | 1.3253 | 4368.6796 | 0.6961 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.1966 | -36.8192 | 38.2692 | 10192.2003 | 15.0308 | [6 empty] | 167.7191 | 192.7269 | 172.7527 | [5 empty] | -17.9177 | -2.6729 | 5634.1331 | [5 empty] | 167.1294 | 192.0721 | 172.3291 | [7 empty] | -17.9312 | -2.7221 | 0.051 | 5639.0198 | 0.0821 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.0575 | -70.9346 | 48.6413 | 35803.5937 | 10.2261 | [6 empty] | 182.5586 | 199.0161 | 246.7905 | [5 empty] | -18.7569 | -25.106 | 7778.6238 | [5 empty] | 182.9003 | 199.1031 | 243.3163 | [7 empty] | -18.1116 | -24.0737 | 1.2174 | 7620.0485 | 0.4021 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -34.7536 | -103.1274 | 56.6145 | 4.391e+18 | 9.083 | [6 empty] | 200.6904 | 206.7005 | 337.254 | [5 empty] | -19.6698 | -48.5592 | 12481.0265 | [5 empty] | 200.7357 | 207.1404 | 332.6539 | [7 empty] | -19.3865 | -47.2024 | 1.3861 | 12004.0004 | 0.2466 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.0969 | -132.3798 | 62.1182 | 4.391e+18 | 8.712 | [6 empty] | 222.0362 | 215.7471 | 443.7533 | [5 empty] | -20.6235 | -71.9712 | 34533.5069 | [5 empty] | 221.4574 | 215.7524 | 438.1429 | [7 empty] | -20.46 | -70.6825 | 1.299 | 30918.0086 | 0.1591 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.1485 | 79.7836 | 36.6005 | 3336.8826 | 8.4615 | [6 empty] | 177.6149 | 254.4093 | 32.7912 | [5 empty] | -33.0678 | 66.4381 | 3158.8233 | [5 empty] | 176.4451 | 252.7922 | 32.7724 | [7 empty] | -33.0402 | 66.1981 | 0.2416 | 3161.1096 | 0.1613 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.3559 | 76.6237 | 36.2859 | 3408.0146 | 8.7506 | [6 empty] | 178.4867 | 254.7788 | 37.1409 | [5 empty] | -33.0629 | 64.764 | 3197.7987 | [5 empty] | 178.4743 | 253.6854 | 36.7787 | [7 empty] | -32.3263 | 64.6321 | 0.7484 | 3189.4333 | 0.2444 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.0126 | 65.5115 | 33.63 | 3654.0652 | 9.3125 | [6 empty] | 181.6207 | 256.107 | 52.7769 | [5 empty] | -33.0467 | 58.8608 | 3341.8411 | [5 empty] | 181.0062 | 254.6774 | 52.9401 | [7 empty] | -32.6828 | 58.5079 | 0.507 | 3343.4791 | 0.177 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.0652 | 45.1202 | 32.2142 | 4235.1411 | 10.8637 | [6 empty] | 187.3892 | 258.5518 | 81.5574 | [5 empty] | -33.0227 | 48.442 | 3625.731 | [5 empty] | 187.6486 | 257.7281 | 81.4456 | [7 empty] | -32.2832 | 48.2262 | 0.7703 | 3620.2556 | 0.2333 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.4091 | 18.0904 | 34.2467 | 5328.3047 | 13.4774 | [6 empty] | 196.0205 | 262.2098 | 124.6211 | [5 empty] | -32.9994 | 33.8413 | 4103.2102 | [5 empty] | 195.727 | 261.1612 | 124.3669 | [7 empty] | -32.579 | 33.6518 | 0.4612 | 4102.2185 | 0.1631 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.1664 | -12.4614 | 39.8831 | 7361.4826 | 16.7334 | [6 empty] | 207.6862 | 267.1539 | 182.824 | [5 empty] | -32.9889 | 15.7643 | 4861.8653 | [5 empty] | 207.0136 | 266.1141 | 182.2925 | [7 empty] | -32.8519 | 15.6712 | 0.1657 | 4863.5251 | 0.1042 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.2186 | -45.6914 | 48.4915 | 12411.276 | 15.032 | [6 empty] | 222.5258 | 273.4431 | 256.8618 | [5 empty] | -33.0046 | -4.8962 | 6055.9128 | [5 empty] | 222.6923 | 273.2928 | 253.6935 | [7 empty] | -32.4898 | -4.0944 | 0.9527 | 5987.5605 | 0.441 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.1324 | -78.2337 | 56.405 | 47704.722 | 11.8252 | [6 empty] | 240.6575 | 281.1275 | 347.3253 | [5 empty] | -33.059 | -27.224 | 8048.4615 | [5 empty] | 239.9842 | 280.7964 | 345.8697 | [7 empty] | -33.2094 | -26.9244 | 0.3352 | 8021.6894 | 0.1742 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -55.666 | -108.9579 | 62.9045 | 4.391e+18 | 9.2452 | [6 empty] | 262.0034 | 290.1741 | 453.8245 | [5 empty] | -33.1615 | -50.2168 | 11973.4146 | [5 empty] | 261.1042 | 289.8208 | 447.0652 | [7 empty] | -32.9726 | -48.8082 | 1.4212 | 11604.6974 | 0.2799 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -94.4069 | 92.4007 | 48.9359 | 3473.0856 | 9.5094 | [6 empty] | 226.449 | 345.3484 | 45.0968 | [5 empty] | -48.1172 | 76.5266 | 3251.2855 | [5 empty] | 227.9483 | 345.1826 | 44.1447 | [7 empty] | -46.8487 | 76.638 | 1.2734 | 3234.756 | 0.4147 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -94.3523 | 89.6812 | 48.509 | 3525.6941 | 9.7306 | [6 empty] | 227.3208 | 345.7179 | 49.4465 | [5 empty] | -48.0798 | 75.1217 | 3279.9786 | [5 empty] | 228.279 | 345.2979 | 48.691 | [7 empty] | -47.0942 | 75.1756 | 0.9871 | 3267.3714 | 0.3129 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -92.8121 | 80.1824 | 45.9735 | 3708.1519 | 10.1984 | [6 empty] | 230.4548 | 347.0461 | 65.0825 | [5 empty] | -47.948 | 70.1434 | 3385.4382 | [5 empty] | 231.7993 | 347.3296 | 64.0498 | [7 empty] | -47.0329 | 70.3845 | 0.9464 | 3370.0518 | 0.3375 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -91.3509 | 62.491 | 43.6518 | 4125.2059 | 11.3587 | [6 empty] | 236.2233 | 349.4908 | 93.863 | [5 empty] | -47.7164 | 61.263 | 3589.9733 | [5 empty] | 236.2056 | 348.8319 | 93.3541 | [7 empty] | -47.3487 | 61.2739 | 0.3678 | 3584.5868 | 0.1193 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.0288 | 38.4695 | 42.8529 | 4865.0745 | 13.0041 | [6 empty] | 244.8546 | 353.1489 | 136.9267 | [5 empty] | -47.3945 | 48.6161 | 3924.3059 | [5 empty] | 245.2761 | 353.4279 | 135.7172 | [7 empty] | -47.1373 | 48.9863 | 0.4509 | 3910.5598 | 0.1901 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -85.9254 | 10.4162 | 44.8162 | 6113.0885 | 15.2515 | [6 empty] | 256.5203 | 358.093 | 195.1296 | [5 empty] | -47.0021 | 32.6305 | 4436.0415 | [5 empty] | 257.5549 | 358.5093 | 191.5849 | [7 empty] | -46.2164 | 33.5899 | 1.24 | 4390.4855 | 0.5266 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -82.9393 | -21.0667 | 50.468 | 8505.4883 | 17.2045 | [6 empty] | 271.3599 | 364.3821 | 269.1674 | [5 empty] | -46.5651 | 13.9181 | 5199.0959 | [5 empty] | 271.6008 | 364.5624 | 266.564 | [7 empty] | -46.283 | 14.5888 | 0.7276 | 5162.5822 | 0.3486 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -79.7081 | -52.9557 | 57.0654 | 14122.4616 | 14.9239 | [6 empty] | 289.4916 | 372.0666 | 359.6309 | [5 empty] | -46.1115 | -6.8284 | 6344.7523 | [5 empty] | 289.4101 | 372.0122 | 359.4702 | [7 empty] | -46.1239 | -6.8006 | 0.0303 | 6343.2938 | 0.0164 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -76.9053 | -84.0152 | 63.4831 | 51396.2585 | 12.4043 | [6 empty] | 310.8375 | 381.1132 | 466.1301 | [5 empty] | -45.672 | -28.7468 | 8148.2181 | [5 empty] | 311.0969 | 381.6388 | 459.8954 | [7 empty] | -45.2824 | -27.3429 | 1.4569 | 7984.4018 | 0.4857 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -118.6166 | 104.5723 | 60.0399 | 3560.0891 | 10.2766 | [6 empty] | 283.9395 | 452.4075 | 59.5838 | [5 empty] | -61.4657 | 86.1724 | 3311.2388 | [5 empty] | 282.6475 | 452.7545 | 60.0397 | [7 empty] | -62.4528 | 86.2237 | 0.9885 | 3320.3105 | 0.2484 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -118.4097 | 102.2012 | 59.5417 | 3600.2088 | 10.4375 | [6 empty] | 284.8113 | 452.777 | 63.9334 | [5 empty] | -61.4148 | 84.9734 | 3333.1796 | [5 empty] | 283.9022 | 453.208 | 64.4185 | [7 empty] | -62.2009 | 84.9968 | 0.7864 | 3340.8891 | 0.2042 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -116.8619 | 94.0306 | 57.2 | 3739.3505 | 10.8196 | [6 empty] | 287.9453 | 454.1052 | 79.5694 | [5 empty] | -61.2345 | 80.7105 | 3413.4571 | [5 empty] | 289.0958 | 455.247 | 79.6706 | [7 empty] | -61.0258 | 80.7785 | 0.2195 | 3410.9636 | 0.0855 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -115.1857 | 78.6375 | 54.5592 | 4049.4784 | 11.7209 | [6 empty] | 293.7138 | 456.5499 | 108.3499 | [5 empty] | -60.9131 | 73.0513 | 3567.3672 | [5 empty] | 293.4983 | 456.5677 | 109.6537 | [7 empty] | -61.1478 | 72.7345 | 0.3943 | 3576.5723 | 0.1623 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -112.5937 | 57.3217 | 52.3488 | 4578.2224 | 12.8996 | [6 empty] | 302.3451 | 460.208 | 151.4136 | [5 empty] | -60.4563 | 62.0219 | 3813.951 | [5 empty] | 302.8974 | 460.3873 | 150.2285 | [7 empty] | -60.1176 | 62.3061 | 0.442 | 3803.4471 | 0.1645 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.2116 | 31.9199 | 51.8469 | 5415.523 | 14.3632 | [6 empty] | 314.0109 | 465.1521 | 209.6165 | [5 empty] | -59.8811 | 47.8763 | 4181.2644 | [5 empty] | 315.2472 | 465.7376 | 208.102 | [7 empty] | -59.301 | 48.2551 | 0.6928 | 4163.5982 | 0.2465 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -105.6663 | 2.5606 | 54.4822 | 6845.1632 | 16.3697 | [6 empty] | 328.8504 | 471.4412 | 283.6543 | [5 empty] | -59.2129 | 31.0279 | 4710.5893 | [5 empty] | 329.4155 | 472.0041 | 280.8838 | [7 empty] | -58.9303 | 31.722 | 0.7494 | 4682.2941 | 0.306 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -101.7709 | -27.9913 | 58.9245 | 9377.9621 | 16.9933 | [6 empty] | 346.9822 | 479.1257 | 374.1178 | [5 empty] | -58.4817 | 11.9854 | 5465.0712 | [5 empty] | 346.4284 | 479.1394 | 372.1367 | [7 empty] | -58.6495 | 12.4368 | 0.4816 | 5447.363 | 0.2037 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.0881 | -58.6757 | 64.3638 | 15157.1431 | 14.7342 | [6 empty] | 368.328 | 488.1723 | 480.6171 | [5 empty] | -57.7248 | -8.5409 | 6546.3054 | [5 empty] | 369.3239 | 489.2384 | 475.3742 | [7 empty] | -57.274 | -7.3592 | 1.2647 | 6460.6709 | 0.5302 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 152.1503 | 9.2305 | 46.3755 | 2244.3827 | 7.2398 | [6 empty] | 93.1066 | 47.6809 | 7.7938 | [5 empty] | 105.8791 | 12.3396 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.0642 | 46.4873 | 7.4033 | [7 empty] | 105.2658 | 12.2701 | 0.6172 | 2244.3827 | 0.3632 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.5388 | -10.4746 | 41.0846 | 2244.3827 | 8.1652 | [6 empty] | 96.2406 | 49.0091 | 23.4298 | [5 empty] | 97.9374 | 0.4648 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.0799 | 48.2644 | 22.8303 | [7 empty] | 97.907 | 0.5669 | 0.1065 | 2244.3827 | 0.2293 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.148 | -40.9561 | 36.4044 | 4374.2217 | 8.7271 | [6 empty] | 102.0091 | 51.4539 | 52.2104 | [5 empty] | 86.0232 | -17.8415 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.2279 | 50.3901 | 52.4194 | [7 empty] | 84.9994 | -18.5094 | 1.2224 | 2244.3827 | 0.442 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.2121 | -72.9819 | 38.4311 | 15780.5487 | 9.0511 | [6 empty] | 110.6404 | 55.1119 | 95.2741 | [5 empty] | 72.6605 | -39.325 | 6804.383 | [5 empty] | 108.4185 | 53.8795 | 94.2802 | [7 empty] | 71.7522 | -39.4835 | 0.922 | 6931.41 | 0.3624 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.3187 | -102.1949 | 42.683 | 6.4036e+17 | 9.1659 | [6 empty] | 122.3062 | 60.056 | 153.4769 | [5 empty] | 59.7977 | -61.3897 | 19787.6995 | [5 empty] | 121.4594 | 59.4838 | 153.7137 | [7 empty] | 59.356 | -61.7723 | 0.5843 | 20929.9174 | 0.1957 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.1577 | -129.2896 | 47.2545 | 2.9273e+18 | 9.3132 | [6 empty] | 137.1457 | 66.3452 | 227.5147 | [5 empty] | 48.3819 | -82.6792 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 136.0597 | 65.7705 | 223.5323 | [7 empty] | 48.8208 | -81.7807 | 1 | 6.4036e+17 | 0.2458 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.003 | -152.9666 | 50.5011 | 2.9273e+18 | 9.4174 | [6 empty] | 155.2775 | 74.0296 | 317.9782 | [5 empty] | 38.6322 | -102.7519 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.9635 | 73.1989 | 319.3747 | [7 empty] | 37.7988 | -103.3509 | 1.0263 | 2.9273e+18 | 0.286 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.1933 | -174.3637 | 53.0165 | 2.9273e+18 | 9.5509 | [6 empty] | 176.6233 | 83.0762 | 424.4775 | [5 empty] | 30.4721 | -121.478 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 174.823 | 82.3001 | 418.4866 | [7 empty] | 30.5645 | -120.5898 | 0.893 | 2.9273e+18 | 0.2165 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 148.2196 | 18.3847 | 46.7879 | 2244.3827 | 6.8173 | [6 empty] | 94.5828 | 51.6839 | 4.0359 | [5 empty] | 101.4324 | 18.118 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.9455 | 50.8926 | 3.9015 | [7 empty] | 100.3702 | 18.0964 | 1.0624 | 2244.3827 | 0.2869 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.3747 | 12.0824 | 44.1624 | 2244.3827 | 7.4089 | [6 empty] | 95.4546 | 52.0534 | 8.3855 | [5 empty] | 99.2849 | 14.6158 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.5342 | 50.6604 | 8.4842 | [7 empty] | 97.0947 | 14.2619 | 2.2186 | 2244.3827 | 0.54 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.3966 | -7.219 | 39.4981 | 2244.3827 | 8.441 | [6 empty] | 98.5886 | 53.3816 | 24.0215 | [5 empty] | 92.2482 | 3.018 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.5049 | 51.8691 | 24.7855 | [7 empty] | 89.6114 | 2.0012 | 2.826 | 2244.3827 | 0.8981 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.0959 | -37.5155 | 35.5464 | 4207.0871 | 8.9937 | [6 empty] | 104.3571 | 55.8264 | 52.802 | [5 empty] | 81.5383 | -15.0627 | 2244.3827 | [5 empty] | 104.5208 | 55.8799 | 52.8676 | [7 empty] | 81.6685 | -15.0912 | 0.1333 | 2244.3827 | 0.0259 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 87.7832 | -69.8446 | 38.0761 | 13581.4379 | 9.2867 | [6 empty] | 112.9885 | 59.4844 | 95.8657 | [5 empty] | 69.3087 | -36.5507 | 6431.4745 | [5 empty] | 112.5919 | 59.2071 | 94.1787 | [7 empty] | 69.8368 | -35.8993 | 0.8385 | 6289.7774 | 0.2349 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 69.9297 | -99.6497 | 42.7014 | 6.4036e+17 | 9.3696 | [6 empty] | 124.6542 | 64.4285 | 154.0686 | [5 empty] | 57.3243 | -58.8513 | 16287.4642 | [5 empty] | 123.9127 | 64.1767 | 152.6538 | [7 empty] | 57.1685 | -58.4105 | 0.4675 | 15994.8738 | 0.1185 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.4191 | -127.4334 | 47.5864 | 2.9273e+18 | 9.4965 | [6 empty] | 139.4937 | 70.7177 | 228.1064 | [5 empty] | 46.5221 | -80.5068 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 137.987 | 70.1685 | 225.6899 | [7 empty] | 46.0703 | -79.9892 | 0.687 | 6.4036e+17 | 0.179 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.6101 | -151.6971 | 51.0122 | 2.9273e+18 | 9.5819 | [6 empty] | 157.6255 | 78.4021 | 318.5699 | [5 empty] | 37.1829 | -100.9745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.3356 | 77.9957 | 317.4962 | [7 empty] | 36.5448 | -100.8303 | 0.6542 | 2.9273e+18 | 0.172 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 32.969 | -173.5436 | 53.6089 | 2.9273e+18 | 9.6855 | [6 empty] | 178.9713 | 87.4487 | 425.0691 | [5 empty] | 29.2953 | -120.0607 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 177.5615 | 87.0344 | 416.3303 | [7 empty] | 29.9046 | -118.533 | 1.6447 | 2.9273e+18 | 0.2949 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 118.7945 | 26.4793 | 37.8533 | 2244.3827 | 6.9766 | [6 empty] | 103.0235 | 67.4021 | 6.1628 | [5 empty] | 80.9764 | 24.8464 | 2244.3827 | [5 empty] | 102.8096 | 67.1771 | 5.8401 | [7 empty] | 81.2223 | 25.0003 | 0.2901 | 2244.3827 | 0.2909 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 115.0615 | 20.7628 | 35.5277 | 2244.3827 | 7.6377 | [6 empty] | 103.8953 | 67.7716 | 10.5124 | [5 empty] | 79.5455 | 21.6761 | 2244.3827 | [5 empty] | 103.1498 | 67.3168 | 9.9882 | [7 empty] | 79.4408 | 21.9497 | 0.2929 | 2244.3827 | 0.4114 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 106.215 | 2.5587 | 32.5662 | 2244.3827 | 9.3848 | [6 empty] | 107.0292 | 69.0998 | 26.1484 | [5 empty] | 74.7622 | 11.0014 | 2244.3827 | [5 empty] | 106.7778 | 68.9908 | 25.5009 | [7 empty] | 74.8532 | 11.4137 | 0.4222 | 2244.3827 | 0.3535 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 90.4664 | -27.0063 | 31.2413 | 4045.9535 | 10.0027 | [6 empty] | 112.7978 | 71.5446 | 54.929 | [5 empty] | 67.1949 | -6.1628 | 2629.2487 | [5 empty] | 112.066 | 71.2943 | 53.8285 | [7 empty] | 66.9558 | -5.5689 | 0.6402 | 2557.9961 | 0.3243 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 73.999 | -59.9186 | 36.2563 | 10117.4284 | 10.1593 | [6 empty] | 121.4291 | 75.2026 | 97.9927 | [5 empty] | 58.1124 | -27.3282 | 5540.4227 | [5 empty] | 119.6303 | 74.4214 | 98.4745 | [7 empty] | 56.6189 | -27.819 | 1.572 | 5678.6443 | 0.4101 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 59.5941 | -91.2406 | 42.6063 | 1.3722e+17 | 10.0907 | [6 empty] | 133.0948 | 80.1467 | 156.1955 | [5 empty] | 48.7391 | -50.0402 | 10797.3503 | [5 empty] | 131.6284 | 79.6595 | 154.0446 | [7 empty] | 48.1703 | -49.3628 | 0.8846 | 10657.7038 | 0.2284 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.4452 | -120.8813 | 48.6968 | 2.9273e+18 | 10.07 | [6 empty] | 147.9343 | 86.4359 | 230.2333 | [5 empty] | 39.8843 | -72.6285 | 92541.4093 | [5 empty] | 147.1949 | 86.1289 | 227.0435 | [7 empty] | 40.1449 | -71.7741 | 0.8932 | 69734.8061 | 0.2107 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.159 | -146.8428 | 52.7583 | 2.9273e+18 | 9.9594 | [6 empty] | 166.0661 | 94.1203 | 320.6968 | [5 empty] | 31.9246 | -94.2547 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.2596 | 94.1953 | 318.8059 | [7 empty] | 31.4968 | -93.6964 | 0.7034 | 2.9273e+18 | 0.1601 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.4222 | -170.0198 | 55.5781 | 4.391e+18 | 9.8191 | [6 empty] | 187.412 | 103.1669 | 427.1961 | [5 empty] | 24.9952 | -114.4947 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 186.4056 | 103.1194 | 418.8502 | [7 empty] | 25.5472 | -112.8137 | 1.7694 | 2.9273e+18 | 0.3097 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.1236 | 38.266 | 23.9954 | 2244.3827 | 6.7812 | [6 empty] | 118.5598 | 96.334 | 10.0778 | [5 empty] | 54.4442 | 34.3845 | 2244.3827 | [5 empty] | 119.6958 | 96.3056 | 9.6237 | [7 empty] | 56.2683 | 34.4183 | 1.8245 | 2244.3827 | 0.4812 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 75.5282 | 33.3483 | 21.9366 | 2244.3827 | 6.9939 | [6 empty] | 119.4316 | 96.7034 | 14.4274 | [5 empty] | 53.6562 | 31.6662 | 2244.3827 | [5 empty] | 120.6002 | 96.9971 | 14.2771 | [7 empty] | 54.9339 | 31.663 | 1.2777 | 2244.3827 | 0.3685 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 70.8066 | 16.9575 | 20.5601 | 2244.3827 | 9.7647 | [6 empty] | 122.5656 | 98.0316 | 30.0634 | [5 empty] | 50.9661 | 22.3494 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.2414 | 98.2724 | 30.3487 | [7 empty] | 51.4653 | 22.1792 | 0.5274 | 2244.3827 | 0.2623 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.2214 | -10.8048 | 22.9611 | 3956.0181 | 12.1462 | [6 empty] | 128.3341 | 100.4764 | 58.8439 | [5 empty] | 46.5284 | 6.8396 | 3100.0372 | [5 empty] | 128.5152 | 100.6792 | 58.4347 | [7 empty] | 46.6251 | 7.1329 | 0.3088 | 3080.5333 | 0.2157 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 50.7291 | -43.4615 | 31.8567 | 7586.8478 | 11.8329 | [6 empty] | 136.9655 | 104.1345 | 101.9076 | [5 empty] | 40.8909 | -13.1619 | 4747.5579 | [5 empty] | 136.3034 | 103.8433 | 102.7535 | [7 empty] | 40.2148 | -13.6085 | 0.8103 | 4808.6967 | 0.2921 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.0809 | -76.0632 | 40.9377 | 23530.3402 | 11.303 | [6 empty] | 148.6312 | 109.0785 | 160.1105 | [5 empty] | 34.6951 | -35.6266 | 7566.4167 | [5 empty] | 148.5445 | 109.3055 | 159.126 | [7 empty] | 34.5998 | -35.1174 | 0.5181 | 7487.0698 | 0.1762 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.6107 | -107.9114 | 49.159 | 2.9273e+18 | 10.8188 | [6 empty] | 163.4707 | 115.3677 | 234.1483 | [5 empty] | 28.4713 | -58.8527 | 15347.9314 | [5 empty] | 162.2159 | 115.2349 | 231.841 | [7 empty] | 27.8234 | -58.0831 | 1.006 | 15019.8571 | 0.2589 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 23.8746 | -136.2726 | 54.57 | 2.9273e+18 | 10.2461 | [6 empty] | 181.6025 | 123.0522 | 324.6118 | [5 empty] | 22.5607 | -81.7185 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 181.2021 | 123.2435 | 320.2514 | [7 empty] | 22.7978 | -80.4798 | 1.2612 | 1.3722e+17 | 0.2705 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.7982 | -161.5192 | 58.0499 | 2.9273e+18 | 9.8362 | [6 empty] | 202.9483 | 132.0988 | 431.1111 | [5 empty] | 17.1717 | -103.4704 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 202.2791 | 132.4823 | 427.7049 | [7 empty] | 16.8918 | -102.5381 | 0.9735 | 2.9273e+18 | 0.2025 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.0187 | 51.5024 | 10.0605 | 2244.3827 | 5.4558 | [6 empty] | 141.8065 | 139.624 | 15.9357 | [5 empty] | 28.3976 | 44.9348 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.9068 | 138.9632 | 15.449 | [7 empty] | 29.3578 | 44.9243 | 0.9602 | 2244.3827 | 0.3795 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.3336 | 47.3441 | 7.8718 | 2244.3827 | 4.81 | [6 empty] | 142.6783 | 139.9935 | 20.2853 | [5 empty] | 28.0059 | 42.6615 | 2244.3826 | [5 empty] | 143.9873 | 139.9079 | 19.9181 | [7 empty] | 29.7313 | 42.5932 | 1.7267 | 2244.3827 | 0.6721 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.4364 | 33.06 | 6.034 | 1923.4609 | 5.5533 | [6 empty] | 145.8123 | 141.3217 | 35.9213 | [5 empty] | 26.6473 | 34.7617 | 1959.0078 | [5 empty] | 146.9362 | 141.4985 | 35.3651 | [7 empty] | 27.8814 | 34.922 | 1.2444 | 2636.9431 | 0.4834 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.4652 | 7.9222 | 13.6797 | 3914.437 | 12.4254 | [6 empty] | 151.5808 | 143.7665 | 64.7018 | [5 empty] | 24.3307 | 21.238 | 3267.6284 | [5 empty] | 152.1989 | 143.7699 | 63.8741 | [7 empty] | 25.1851 | 21.5223 | 0.9005 | 3235.976 | 0.3531 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 21.9708 | -23.1928 | 26.3149 | 6117.9904 | 14.5949 | [6 empty] | 160.2121 | 147.4245 | 107.7655 | [5 empty] | 21.246 | 3.1121 | 4256.2479 | [5 empty] | 159.3025 | 146.7179 | 108.9509 | [7 empty] | 20.7214 | 2.4328 | 0.8583 | 4308.0078 | 0.4917 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.796 | -55.8892 | 37.7538 | 11403.4678 | 13.5675 | [6 empty] | 171.8778 | 152.3686 | 165.9684 | [5 empty] | 17.6621 | -18.1454 | 5895.0749 | [5 empty] | 172.3301 | 152.8942 | 163.7474 | [7 empty] | 18.0496 | -17.1652 | 1.054 | 5793.5562 | 0.4851 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.1681 | -89.1394 | 48.1507 | 214975.2845 | 12.3572 | [6 empty] | 186.7174 | 158.6578 | 240.0062 | [5 empty] | 13.8461 | -41.0632 | 8960.5951 | [5 empty] | 186.3027 | 158.4882 | 236.534 | [7 empty] | 14.1623 | -40.0438 | 1.0674 | 8756.8745 | 0.3791 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4051 | -119.6726 | 55.3392 | 2.9273e+18 | 10.9889 | [6 empty] | 204.8491 | 166.3422 | 330.4697 | [5 empty] | 10.0121 | -64.451 | 17892.762 | [5 empty] | 205.5643 | 166.9955 | 325.0226 | [7 empty] | 10.9097 | -62.8096 | 1.8708 | 16426.1754 | 0.5958 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5507 | -147.2068 | 60.0793 | 2.9273e+18 | 10.0928 | [6 empty] | 226.195 | 175.3888 | 436.9689 | [5 empty] | 6.3329 | -87.3181 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 225.4758 | 175.554 | 431.2544 | [7 empty] | 6.4244 | -85.9468 | 1.3744 | 1.3722e+17 | 0.2537 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2116 | 65.0342 | 12.6913 | 1934.1624 | 5.7004 | [6 empty] | 173.2256 | 198.1328 | 23.8529 | [5 empty] | 5.2547 | 55.5795 | 1938.6149 | [5 empty] | 172.1186 | 196.5628 | 23.2721 | [7 empty] | 5.5675 | 55.5282 | 0.317 | 1942.5515 | 0.2297 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.1999 | 61.5247 | 12.1452 | 1895.9955 | 5.5686 | [6 empty] | 174.0974 | 198.5023 | 28.2025 | [5 empty] | 5.0757 | 53.6845 | 1916.9097 | [5 empty] | 172.1579 | 196.6447 | 28.1675 | [7 empty] | 4.7107 | 53.4207 | 0.4504 | 1914.1009 | 0.2697 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.429 | 49.2175 | 9.1407 | 3154.5518 | 5.5118 | [6 empty] | 177.2314 | 199.8305 | 43.8385 | [5 empty] | 4.4476 | 47.0362 | 1852.6344 | [5 empty] | 175.5901 | 198.0364 | 44.3582 | [7 empty] | 4.232 | 46.4856 | 0.5913 | 2989.0782 | 0.3214 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.4836 | 26.9706 | 12.9701 | 3893.0986 | 7.8996 | [6 empty] | 182.9999 | 202.2753 | 72.6191 | [5 empty] | 3.3508 | 35.427 | 3350.253 | [5 empty] | 185.0437 | 202.7346 | 72.263 | [7 empty] | 4.9542 | 35.4518 | 1.6036 | 3322.7325 | 0.7695 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.599 | -1.7304 | 23.5807 | 5291.122 | 14.9889 | [6 empty] | 191.6312 | 205.9333 | 115.6828 | [5 empty] | 1.8381 | 19.4147 | 3983.1624 | [5 empty] | 191.7065 | 205.4168 | 115.3669 | [7 empty] | 2.336 | 19.3369 | 0.504 | 3976.0192 | 0.3732 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.83 | -66.6303 | 46.158 | 16356.5541 | 14.1456 | [6 empty] | 218.1365 | 217.1666 | 247.9234 | [5 empty] | -2.0508 | -21.7485 | 6655.5053 | [5 empty] | 219.0139 | 217.9106 | 243.163 | [7 empty] | -1.2306 | -20.1771 | 1.7725 | 6482.5142 | 0.8499 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.8286 | -98.3968 | 54.7278 | 2.9273e+18 | 11.8912 | [6 empty] | 236.2682 | 224.851 | 338.3869 | [5 empty] | -4.2197 | -44.7071 | 9719.8344 | [5 empty] | 235.9897 | 225.1685 | 335.8685 | [7 empty] | -4.3154 | -43.9281 | 0.7848 | 9575.8397 | 0.1793 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.2763 | -127.8244 | 60.9508 | 2.9273e+18 | 10.5156 | [6 empty] | 257.6141 | 233.8976 | 444.8862 | [5 empty] | -6.4062 | -67.8508 | 17868.5382 | [5 empty] | 256.6377 | 233.9923 | 441.3876 | [7 empty] | -6.7385 | -66.9786 | 0.9334 | 17363.2165 | 0.1931 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.341 | 78.3205 | 26.5624 | 3073.5571 | 7.2999 | [6 empty] | 213.1928 | 272.5598 | 33.9241 | [5 empty] | -14.8186 | 65.9811 | 1856.0923 | [5 empty] | 212.5699 | 271.0209 | 33.4851 | [7 empty] | -14.2709 | 65.8493 | 0.5633 | 1858.2319 | 0.2259 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -38.7967 | 75.298 | 26.2798 | 3140.9516 | 7.4964 | [6 empty] | 214.0646 | 272.9293 | 38.2738 | [5 empty] | -14.8878 | 64.3896 | 3000.1247 | [5 empty] | 214.347 | 271.8584 | 37.5413 | [7 empty] | -13.8632 | 64.3623 | 1.0249 | 2984.9707 | 0.3857 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.1378 | 64.7144 | 23.7606 | 3364.3145 | 7.928 | [6 empty] | 217.1985 | 274.2575 | 53.9098 | [5 empty] | -15.1327 | 58.7702 | 3135.2135 | [5 empty] | 216.4935 | 273.0955 | 54.204 | [7 empty] | -14.9962 | 58.4594 | 0.3395 | 3138.706 | 0.1445 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.5269 | 45.2148 | 23.2403 | 3881.1246 | 9.6192 | [6 empty] | 222.9671 | 276.7023 | 82.6903 | [5 empty] | -15.5684 | 48.8234 | 3396.5957 | [5 empty] | 222.7015 | 275.9538 | 82.0837 | [7 empty] | -15.2368 | 48.8611 | 0.3338 | 3389.6994 | 0.1501 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.5909 | 19.3019 | 27.2555 | 4815.5878 | 12.7201 | [6 empty] | 231.5984 | 280.3604 | 125.754 | [5 empty] | -16.1866 | 34.8231 | 3828.3467 | [5 empty] | 231.7015 | 279.7656 | 123.8225 | [7 empty] | -15.5227 | 35.2579 | 0.7935 | 3803.1204 | 0.3794 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.2086 | -10.2418 | 34.8562 | 6439.9376 | 17.7447 | [6 empty] | 243.2641 | 285.3044 | 183.9569 | [5 empty] | -16.9647 | 17.3924 | 4501.1905 | [5 empty] | 243.1442 | 284.7797 | 181.1975 | [7 empty] | -16.4437 | 18.0554 | 0.8433 | 4463.4903 | 0.4465 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.2933 | -42.6562 | 44.9103 | 9867.168 | 16.3757 | [6 empty] | 258.1036 | 291.5936 | 257.9947 | [5 empty] | -17.8729 | -2.6569 | 5527.5197 | [5 empty] | 256.4516 | 290.3298 | 256.2867 | [7 empty] | -18.1507 | -2.4482 | 0.3475 | 5522.3559 | 0.2679 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.114 | -74.5694 | 53.6643 | 21036.5736 | 11.065 | [6 empty] | 276.2354 | 299.278 | 348.4582 | [5 empty] | -18.8789 | -24.4708 | 7144.3764 | [5 empty] | 274.608 | 298.2615 | 346.551 | [7 empty] | -19.2324 | -24.2098 | 0.4394 | 7135.9793 | 0.3149 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.4187 | -105.1131 | 60.8986 | 4.391e+18 | 10.0395 | [6 empty] | 297.5812 | 308.3246 | 454.9574 | [5 empty] | -19.944 | -47.0844 | 9991.6713 | [5 empty] | 296.6221 | 308.2395 | 447.7832 | [7 empty] | -19.8355 | -45.5181 | 1.57 | 9718.0156 | 0.2433 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.1346 | 90.9958 | 39.7312 | 3273.9454 | 8.542 | [6 empty] | 262.0269 | 363.4989 | 46.2298 | [5 empty] | -32.322 | 76.0492 | 3106.109 | [5 empty] | 260.4391 | 362.3172 | 45.7321 | [7 empty] | -32.7632 | 76.1335 | 0.4492 | 3107.9777 | 0.1308 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.2694 | 88.35 | 39.3773 | 3323.9786 | 8.7446 | [6 empty] | 262.8987 | 363.8684 | 50.5794 | [5 empty] | -32.3347 | 74.6973 | 3133.3758 | [5 empty] | 260.9344 | 362.552 | 50.4831 | [7 empty] | -33.0069 | 74.6667 | 0.6729 | 3139.9894 | 0.217 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.1905 | 79.2 | 36.9974 | 3492.1068 | 9.1883 | [6 empty] | 266.0326 | 365.1966 | 66.2154 | [5 empty] | -32.3802 | 69.9033 | 3233.1077 | [5 empty] | 264.9609 | 364.7262 | 66.4778 | [7 empty] | -32.9025 | 69.8359 | 0.5266 | 3239.9696 | 0.1787 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -67.6691 | 62.1041 | 35.2136 | 3873.2315 | 10.4506 | [6 empty] | 271.8012 | 367.6414 | 94.9959 | [5 empty] | -32.4638 | 61.3375 | 3424.8778 | [5 empty] | 272.4815 | 367.5817 | 93.9656 | [7 empty] | -31.8724 | 61.5585 | 0.6314 | 3412.6497 | 0.2454 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -66.6007 | 38.8871 | 35.5147 | 4534.1293 | 12.3432 | [6 empty] | 280.4325 | 371.2994 | 138.0596 | [5 empty] | -32.5884 | 49.1078 | 3735.2143 | [5 empty] | 279.1877 | 370.4597 | 138.2057 | [7 empty] | -33.0059 | 48.993 | 0.4329 | 3742.8645 | 0.1653 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -64.9118 | 11.6541 | 38.9304 | 5612.6599 | 15.2851 | [6 empty] | 292.0982 | 376.2435 | 196.2625 | [5 empty] | -32.7557 | 33.5985 | 4205.061 | [5 empty] | 291.7621 | 375.6454 | 194.4002 | [7 empty] | -32.5138 | 33.9699 | 0.4432 | 4188.9431 | 0.2026 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.4808 | -19.067 | 46.013 | 7549.6604 | 18.7896 | [6 empty] | 306.9377 | 382.5327 | 270.3003 | [5 empty] | -32.9668 | 15.3727 | 4895.383 | [5 empty] | 305.7538 | 381.7114 | 269.1959 | [7 empty] | -33.215 | 15.5283 | 0.2929 | 4892.864 | 0.1202 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -61.7883 | -50.2418 | 53.5723 | 11445.8394 | 15.9546 | [6 empty] | 325.0695 | 390.2171 | 360.7638 | [5 empty] | -33.2221 | -4.9211 | 5906.6958 | [5 empty] | 322.9046 | 389.5048 | 360.1562 | [7 empty] | -34.1175 | -4.813 | 0.9019 | 5920.4754 | 0.386 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.4484 | -80.9837 | 60.8145 | 24771.8125 | 12.4515 | [6 empty] | 346.4153 | 399.2637 | 467.263 | [5 empty] | -33.5189 | -26.4566 | 7433.8579 | [5 empty] | 344.6653 | 399.155 | 459.3232 | [7 empty] | -33.8232 | -24.7681 | 1.7158 | 7297.8196 | 0.7951 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -96.4624 | 103.2708 | 51.8307 | 3404.8192 | 9.4855 | [6 empty] | 319.5174 | 470.558 | 60.7167 | [5 empty] | -47.6984 | 85.707 | 3199.205 | [5 empty] | 319.9058 | 470.6859 | 59.6718 | [7 empty] | -47.4368 | 85.9704 | 0.3711 | 3192.0387 | 0.1749 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -96.4005 | 100.9471 | 51.4058 | 3443.3539 | 9.6473 | [6 empty] | 320.3892 | 470.9275 | 65.0663 | [5 empty] | -47.6821 | 84.5435 | 3220.2062 | [5 empty] | 320.9008 | 471.0422 | 65.1035 | [7 empty] | -47.4276 | 84.5079 | 0.257 | 3218.41 | 0.0612 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.1429 | 92.9972 | 49.1584 | 3573.3987 | 10.0221 | [6 empty] | 323.5231 | 472.2557 | 80.7023 | [5 empty] | -47.6248 | 80.4048 | 3296.8584 | [5 empty] | 324.0193 | 472.6684 | 81.1571 | [7 empty] | -47.5441 | 80.3142 | 0.1213 | 3298.0947 | 0.0392 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.1277 | 78.0034 | 46.8762 | 3862.6788 | 10.9943 | [6 empty] | 329.2917 | 474.7005 | 109.4829 | [5 empty] | -47.5235 | 72.9615 | 3443.1368 | [5 empty] | 329.6489 | 474.5954 | 109.3039 | [7 empty] | -47.2543 | 72.9581 | 0.2692 | 3440.3031 | 0.0743 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -92.4408 | 57.2675 | 45.331 | 4348.671 | 12.3251 | [6 empty] | 337.923 | 478.3585 | 152.5465 | [5 empty] | -47.3818 | 62.2265 | 3676.0974 | [5 empty] | 337.1922 | 478.0662 | 152.2543 | [7 empty] | -47.6571 | 62.3027 | 0.2857 | 3677.1887 | 0.0689 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.0802 | 32.4826 | 45.7426 | 5104.6025 | 14.0984 | [6 empty] | 349.5887 | 483.3026 | 210.7494 | [5 empty] | -47.2077 | 48.4303 | 4020.7841 | [5 empty] | 348.4668 | 483.2929 | 212.0321 | [7 empty] | -47.9267 | 48.2181 | 0.7496 | 4035.2231 | 0.2478 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -87.7583 | 3.7771 | 49.5415 | 6355.261 | 16.8868 | [6 empty] | 364.4282 | 489.5917 | 284.7872 | [5 empty] | -47.0125 | 31.9576 | 4513.4269 | [5 empty] | 364.3094 | 490.4246 | 281.675 | [7 empty] | -47.1838 | 32.8163 | 0.8757 | 4487.8461 | 0.3291 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.0613 | -26.0953 | 54.9023 | 8434.2047 | 18.3224 | [6 empty] | 382.56 | 497.2762 | 375.2507 | [5 empty] | -46.8091 | 13.2878 | 5207.2649 | [5 empty] | 381.3697 | 497.8327 | 371.9212 | [7 empty] | -47.41 | 14.1649 | 1.0632 | 5180.2027 | 0.4242 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -82.5621 | -56.364 | 61.1504 | 12635.6295 | 15.5541 | [6 empty] | 403.9058 | 506.3228 | 481.75 | [5 empty] | -46.6126 | -6.8967 | 6182.6647 | [5 empty] | 403.52 | 506.1469 | 473.8842 | [7 empty] | -46.2149 | -5.4318 | 1.518 | 6092.8574 | 0.7216 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 183.8158 | 13.6627 | 54.494 | 2244.3827 | 7.5962 | [6 empty] | 138.364 | 70.7695 | 9.2349 | [5 empty] | 129.3919 | 16.4255 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.1081 | 69.476 | 9.1959 | [7 empty] | 128.64 | 16.1344 | 0.8063 | 2244.3827 | 0.3705 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.1928 | -3.1299 | 49.5261 | 2244.3827 | 8.7189 | [6 empty] | 141.4979 | 72.0977 | 24.871 | [5 empty] | 122.5993 | 6.4358 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.9025 | 71.098 | 25.0418 | [7 empty] | 122.0751 | 5.9938 | 0.6856 | 2244.3827 | 0.3798 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.3582 | -30.911 | 43.1261 | 2244.3827 | 9.33 | [6 empty] | 147.2665 | 74.5425 | 53.6515 | [5 empty] | 111.7731 | -9.7632 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.2671 | 74.2551 | 52.3929 | [7 empty] | 112.8647 | -9.2763 | 1.1952 | 2244.3827 | 0.2873 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 125.7507 | -62.4084 | 42.2731 | 6730.2644 | 9.6458 | [6 empty] | 155.8978 | 78.2006 | 96.7152 | [5 empty] | 98.6573 | -29.959 | 3783.6976 | [5 empty] | 154.5779 | 77.4458 | 96.2862 | [7 empty] | 98.2503 | -30.083 | 0.4255 | 3823.3102 | 0.1886 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 104.5381 | -92.7529 | 45.3036 | 23007.8636 | 9.8003 | [6 empty] | 167.5635 | 83.1446 | 154.918 | [5 empty] | 84.9985 | -51.8797 | 7757.9713 | [5 empty] | 165.4564 | 81.9888 | 154.4942 | [7 empty] | 84.1393 | -52.2148 | 0.9223 | 7915.315 | 0.3046 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.2059 | -121.8575 | 49.7363 | 1.0063e+18 | 9.9405 | [6 empty] | 182.403 | 89.4338 | 228.9558 | [5 empty] | 72.0053 | -73.9051 | 19897.4935 | [5 empty] | 181.0253 | 88.711 | 225.2681 | [7 empty] | 72.3325 | -73.1008 | 0.8683 | 19008.4982 | 0.2335 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 69.7856 | -147.6298 | 53.3181 | 2.9273e+18 | 9.9313 | [6 empty] | 200.5348 | 97.1183 | 319.4194 | [5 empty] | 60.2822 | -95.1655 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 199.4841 | 96.3317 | 319.1096 | [7 empty] | 60.0695 | -95.4069 | 0.3218 | 6.4036e+17 | 0.1799 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.0458 | -170.7702 | 56.0238 | 2.9273e+18 | 9.7996 | [6 empty] | 221.8806 | 106.1649 | 425.9186 | [5 empty] | 50.0755 | -115.1818 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 220.9597 | 106.0056 | 418.0191 | [7 empty] | 50.8952 | -113.6565 | 1.7316 | 2.9273e+18 | 0.2944 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.2295 | 21.0837 | 54.7092 | 2244.3827 | 7.4145 | [6 empty] | 139.8402 | 74.7726 | 5.477 | [5 empty] | 125.5203 | 21.1263 | 2244.3827 | [5 empty] | 138.4104 | 73.8909 | 5.3845 | [7 empty] | 125.1909 | 20.9805 | 0.3602 | 2244.3827 | 0.2128 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.1244 | 15.9257 | 52.5052 | 2244.3827 | 7.7215 | [6 empty] | 140.712 | 75.142 | 9.8266 | [5 empty] | 123.6701 | 18.2368 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.1383 | 74.1573 | 9.8664 | [7 empty] | 123.2403 | 17.9538 | 0.5146 | 2244.3827 | 0.3173 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 164.5245 | -0.5708 | 47.9401 | 2244.3827 | 8.9159 | [6 empty] | 143.8459 | 76.4702 | 25.4626 | [5 empty] | 117.438 | 8.4353 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.3989 | 76.0909 | 25.0219 | [7 empty] | 117.7204 | 8.5548 | 0.3066 | 2244.3827 | 0.1477 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.1975 | -28.0675 | 42.1014 | 2244.3827 | 9.5468 | [6 empty] | 149.6145 | 78.915 | 54.2432 | [5 empty] | 107.4329 | -7.5519 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.7095 | 78.4496 | 53.5373 | [7 empty] | 107.2874 | -7.3199 | 0.2739 | 2244.3827 | 0.1536 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 121.9744 | -59.5606 | 41.6735 | 6464.0621 | 9.8347 | [6 empty] | 158.2458 | 82.5731 | 97.3069 | [5 empty] | 95.1932 | -27.6319 | 3742.7813 | [5 empty] | 156.0408 | 81.468 | 97.8445 | [7 empty] | 93.7973 | -28.2799 | 1.539 | 3913.4683 | 0.3946 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 101.7813 | -90.199 | 45.0389 | 19563.4009 | 9.9621 | [6 empty] | 169.9115 | 87.5171 | 155.5097 | [5 empty] | 82.3106 | -49.5863 | 7415.249 | [5 empty] | 168.3824 | 86.9587 | 153.9872 | [7 empty] | 81.7481 | -49.1933 | 0.6862 | 7391.2533 | 0.1676 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.1489 | -119.7308 | 49.7435 | 6.4036e+17 | 10.0512 | [6 empty] | 184.751 | 93.8063 | 229.5475 | [5 empty] | 69.9304 | -71.7757 | 17332.0074 | [5 empty] | 184.1344 | 93.7023 | 226.6208 | [7 empty] | 70.1862 | -70.9039 | 0.9086 | 16520.3909 | 0.1893 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.1456 | -145.9787 | 53.548 | 2.9273e+18 | 9.9821 | [6 empty] | 202.8828 | 101.4908 | 320.011 | [5 empty] | 58.6602 | -93.2776 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 201.8243 | 101.0856 | 317.3924 | [7 empty] | 58.6262 | -92.7699 | 0.5088 | 6.4036e+17 | 0.1197 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 55.6795 | -169.4757 | 56.3407 | 2.9273e+18 | 9.8116 | [6 empty] | 224.2286 | 110.5374 | 426.5103 | [5 empty] | 48.7755 | -113.5596 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.4041 | 109.9702 | 419.7166 | [7 empty] | 48.9603 | -112.3524 | 1.2213 | 2.9273e+18 | 0.2224 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.244 | 27.8792 | 47.1213 | 2244.3827 | 7.5056 | [6 empty] | 148.2808 | 90.4908 | 7.6039 | [5 empty] | 107.1361 | 26.7589 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.4607 | 89.5029 | 7.5855 | [7 empty] | 106.2925 | 26.6288 | 0.8536 | 2244.3827 | 0.2435 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 150.7448 | 23.1097 | 44.9985 | 2244.3827 | 7.9094 | [6 empty] | 149.1526 | 90.8602 | 11.9536 | [5 empty] | 105.7566 | 24.0774 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.4909 | 89.9301 | 12.0721 | [7 empty] | 104.9705 | 23.8453 | 0.8196 | 2244.3827 | 0.2775 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 141.9628 | 7.411 | 41.5817 | 2244.3827 | 9.49 | [6 empty] | 152.2866 | 92.1884 | 27.5896 | [5 empty] | 101.0613 | 14.901 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.3708 | 92.0582 | 27.0557 | [7 empty] | 101.6118 | 15.1188 | 0.592 | 2244.3827 | 0.1989 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 125.806 | -19.3116 | 37.5892 | 2244.3827 | 10.3206 | [6 empty] | 158.0551 | 94.6332 | 56.3701 | [5 empty] | 93.3627 | -0.328 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.7915 | 94.0364 | 55.6584 | [7 empty] | 92.894 | -0.0983 | 0.522 | 2244.3827 | 0.1939 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 107.7139 | -50.7231 | 39.0997 | 5899.2684 | 10.4486 | [6 empty] | 166.6865 | 98.2913 | 99.4338 | [5 empty] | 83.6698 | -19.8902 | 3656.2801 | [5 empty] | 165.6933 | 98.0721 | 98.0531 | [7 empty] | 83.2406 | -19.2694 | 0.7547 | 3610.3271 | 0.236 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 90.7696 | -82.0445 | 43.9597 | 14105.3507 | 10.3871 | [6 empty] | 178.3522 | 103.2353 | 157.6367 | [5 empty] | 73.1345 | -41.7772 | 6510.0747 | [5 empty] | 177.0797 | 102.7225 | 156.722 | [7 empty] | 72.5991 | -41.5897 | 0.5673 | 6515.5449 | 0.1416 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 74.5951 | -112.7323 | 49.8366 | 6.4036e+17 | 10.2979 | [6 empty] | 193.1917 | 109.5245 | 231.6745 | [5 empty] | 62.6846 | -64.3399 | 12429.5695 | [5 empty] | 192.1449 | 109.3349 | 226.9987 | [7 empty] | 62.9695 | -62.9246 | 1.4436 | 11832.9248 | 0.3273 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.2697 | -140.284 | 54.414 | 2.9273e+18 | 10.0752 | [6 empty] | 211.3235 | 117.209 | 322.138 | [5 empty] | 52.8966 | -86.5181 | 123870.4663 | [5 empty] | 210.2322 | 116.9488 | 318.611 | [7 empty] | 52.8727 | -85.6865 | 0.8319 | 91955.3123 | 0.1606 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 49.8794 | -164.8863 | 57.5626 | 2.9273e+18 | 9.8256 | [6 empty] | 232.6693 | 126.2556 | 428.6372 | [5 empty] | 44.1023 | -107.6143 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 231.6913 | 125.9638 | 425.9149 | [7 empty] | 44.0124 | -107.124 | 0.4986 | 1.0063e+18 | 0.0934 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 115.9158 | 38.3118 | 34.6898 | 2244.3827 | 7.1119 | [6 empty] | 163.8172 | 119.4226 | 11.5189 | [5 empty] | 81.3638 | 35.2232 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.477 | 119.468 | 10.9162 | [7 empty] | 82.3281 | 35.454 | 0.9915 | 2244.3827 | 0.2859 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 113.1758 | 34.1016 | 32.7126 | 2244.3827 | 7.3975 | [6 empty] | 164.689 | 119.7921 | 15.8685 | [5 empty] | 80.4873 | 32.8453 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.3931 | 119.464 | 15.4076 | [7 empty] | 80.7227 | 33.0052 | 0.2845 | 2244.3827 | 0.197 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 107.6429 | 19.7079 | 30.5739 | 2244.3827 | 9.5603 | [6 empty] | 167.8229 | 121.1203 | 31.5045 | [5 empty] | 77.4661 | 24.6197 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.2327 | 121.2737 | 31.0217 | [7 empty] | 77.9122 | 24.8687 | 0.5109 | 2244.3827 | 0.194 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 96.5871 | -5.4682 | 29.0907 | 2244.3826 | 11.5746 | [6 empty] | 173.5915 | 123.5651 | 60.2851 | [5 empty] | 72.383 | 10.6695 | 2244.3827 | [5 empty] | 172.8609 | 123.2602 | 60.843 | [7 empty] | 71.7508 | 10.373 | 0.6982 | 2244.3827 | 0.2194 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 83.863 | -36.1986 | 33.6981 | 5276.1863 | 11.4889 | [6 empty] | 182.2228 | 127.2231 | 103.3488 | [5 empty] | 65.7463 | -7.7848 | 3592.3464 | [5 empty] | 181.3793 | 126.6726 | 104.1647 | [7 empty] | 65.2302 | -8.287 | 0.7201 | 3642.7248 | 0.2837 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 71.5247 | -67.9699 | 41.0761 | 10131.6266 | 11.1367 | [6 empty] | 193.8885 | 132.1672 | 161.5516 | [5 empty] | 58.2219 | -29.1075 | 5559.7333 | [5 empty] | 192.9997 | 131.924 | 160.8886 | [7 empty] | 57.7354 | -28.8904 | 0.5328 | 5557.0802 | 0.1226 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.0897 | -99.9598 | 48.971 | 73503.2805 | 10.8482 | [6 empty] | 208.728 | 138.4563 | 235.5894 | [5 empty] | 50.4274 | -51.7611 | 8926.2152 | [5 empty] | 207.2625 | 138.1891 | 234.2248 | [7 empty] | 49.6138 | -51.3364 | 0.9178 | 8904.5857 | 0.2013 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.5299 | -129.1729 | 54.885 | 2.9273e+18 | 10.4048 | [6 empty] | 226.8598 | 146.1408 | 326.053 | [5 empty] | 42.8204 | -74.5857 | 19422.8506 | [5 empty] | 226.0663 | 146.1312 | 322.3133 | [7 empty] | 42.8353 | -73.5755 | 1.0103 | 18485.9432 | 0.2115 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 38.9746 | -155.4804 | 58.8862 | 2.9273e+18 | 10.0019 | [6 empty] | 248.2056 | 155.1874 | 432.5522 | [5 empty] | 35.7319 | -96.6835 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 246.7043 | 155.2277 | 427.1294 | [7 empty] | 35.4203 | -95.4067 | 1.3143 | 6.4036e+17 | 0.2317 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 73.4701 | 50.663 | 20.0946 | 2244.3827 | 6.1041 | [6 empty] | 187.0638 | 162.7127 | 17.3768 | [5 empty] | 54.1699 | 45.0689 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.6082 | 161.4846 | 16.881 | [7 empty] | 54.0378 | 45.1049 | 0.1369 | 2244.3827 | 0.2083 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 71.5061 | 47.0125 | 18.2844 | 2244.3827 | 5.8613 | [6 empty] | 187.9356 | 163.0821 | 21.7264 | [5 empty] | 53.6637 | 43.0165 | 2244.3827 | [5 empty] | 186.4137 | 161.8804 | 21.1424 | [7 empty] | 53.4512 | 43.1027 | 0.2293 | 2244.3827 | 0.2316 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 68.6274 | 34.1572 | 16.8131 | 2244.3827 | 7.4833 | [6 empty] | 191.0696 | 164.4103 | 37.3624 | [5 empty] | 51.8996 | 35.8489 | 2244.3827 | [5 empty] | 189.7708 | 163.2165 | 36.9832 | [7 empty] | 51.858 | 35.774 | 0.0857 | 2244.3827 | 0.1629 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 61.8925 | 11.1022 | 17.9532 | 3050.7764 | 12.1549 | [6 empty] | 196.8381 | 166.8551 | 66.143 | [5 empty] | 48.8628 | 23.4531 | 1956.6746 | [5 empty] | 195.1792 | 165.6597 | 65.7704 | [7 empty] | 48.4414 | 23.3742 | 0.4287 | 1953.0602 | 0.1915 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.0457 | -18.1176 | 26.3973 | 4799.0348 | 13.9299 | [6 empty] | 205.4695 | 170.5132 | 109.2067 | [5 empty] | 44.7639 | 6.5941 | 3556.7685 | [5 empty] | 203.4806 | 169.619 | 109.4746 | [7 empty] | 43.6228 | 6.375 | 1.1619 | 3592.7246 | 0.3301 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.2632 | -49.5242 | 36.5535 | 7791.3541 | 12.9054 | [6 empty] | 217.1352 | 175.4572 | 167.4095 | [5 empty] | 39.9256 | -13.5243 | 4852.8646 | [5 empty] | 215.0423 | 174.5372 | 166.2706 | [7 empty] | 39.0329 | -13.2988 | 0.9208 | 4861.2848 | 0.2868 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 37.8671 | -82.2192 | 46.716 | 17535.1738 | 12.2297 | [6 empty] | 231.9747 | 181.7464 | 241.4473 | [5 empty] | 34.6907 | -35.6114 | 6887.6593 | [5 empty] | 231.4415 | 181.4239 | 240.854 | [7 empty] | 34.592 | -35.5247 | 0.1314 | 6883.9201 | 0.0528 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.4666 | -112.9266 | 54.3959 | 6.4036e+17 | 11.3554 | [6 empty] | 250.1065 | 189.4309 | 331.9108 | [5 empty] | 29.3548 | -58.542 | 10902.7186 | [5 empty] | 249.3154 | 189.3757 | 328.1498 | [7 empty] | 29.35 | -57.5469 | 0.9951 | 10654.7995 | 0.2496 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.3373 | -140.8988 | 59.6065 | 2.9273e+18 | 10.5597 | [6 empty] | 271.4523 | 198.4775 | 438.4101 | [5 empty] | 24.1758 | -81.2982 | 25469.2157 | [5 empty] | 270.6589 | 198.3967 | 432.0031 | [7 empty] | 24.5188 | -79.8824 | 1.4568 | 23296.7105 | 0.3206 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 31.9377 | 63.7448 | 8.9778 | 2244.3827 | 5.2685 | [6 empty] | 218.483 | 221.2215 | 25.294 | [5 empty] | 28.794 | 55.3353 | 2244.3826 | [5 empty] | 218.1883 | 220.2206 | 24.2506 | [7 empty] | 29.5412 | 55.5135 | 0.7681 | 2244.3826 | 0.3088 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.6741 | 60.5755 | 7.319 | 2244.3826 | 4.7398 | [6 empty] | 219.3548 | 221.591 | 29.6437 | [5 empty] | 28.5182 | 53.5813 | 2180.9803 | [5 empty] | 219.0863 | 220.6228 | 29.2595 | [7 empty] | 29.1411 | 53.4945 | 0.6289 | 2244.3826 | 0.2549 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.5647 | 49.2622 | 2.7367 | 1962.8794 | 4.123 | [6 empty] | 222.4887 | 222.9192 | 45.2797 | [5 empty] | 27.5488 | 47.4113 | 2609.0923 | [5 empty] | 220.799 | 221.7791 | 45.3747 | [7 empty] | 26.9389 | 47.2559 | 0.6295 | 2622.8502 | 0.2447 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 25.9464 | 28.5735 | 8.0042 | 3338.9937 | 6.4368 | [6 empty] | 228.2573 | 225.3639 | 74.0602 | [5 empty] | 25.8502 | 36.5772 | 1852.1143 | [5 empty] | 226.2236 | 224.1765 | 74.5765 | [7 empty] | 24.9193 | 36.2659 | 0.9816 | 3000.2191 | 0.3733 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.782 | 1.5044 | 20.0785 | 4486.9417 | 15.4108 | [6 empty] | 236.8886 | 229.022 | 117.1239 | [5 empty] | 23.4961 | 21.5096 | 3537.2006 | [5 empty] | 234.9306 | 227.8211 | 116.1465 | [7 empty] | 22.9032 | 21.6688 | 0.6139 | 3539.6854 | 0.4042 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.6765 | -28.6709 | 31.8393 | 6422.1165 | 16.0902 | [6 empty] | 248.5543 | 233.9661 | 175.3268 | [5 empty] | 20.6234 | 3.0317 | 4399.3037 | [5 empty] | 247.0626 | 233.064 | 175.6251 | [7 empty] | 20.0255 | 2.7799 | 0.6488 | 4423.3693 | 0.301 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.8326 | -61.15 | 43.5267 | 10679.6053 | 15.1109 | [6 empty] | 263.3938 | 240.2552 | 249.3646 | [5 empty] | 17.3963 | -17.8633 | 5706.0674 | [5 empty] | 261.9755 | 239.5139 | 246.8752 | [7 empty] | 17.1556 | -17.3069 | 0.6062 | 5674.2698 | 0.2856 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.4948 | -92.665 | 52.751 | 30413.8533 | 13.4645 | [6 empty] | 281.5256 | 247.9397 | 339.8281 | [5 empty] | 13.975 | -40.1994 | 7831.6472 | [5 empty] | 280.2471 | 247.6386 | 335.5038 | [7 empty] | 13.8017 | -39.1428 | 1.0708 | 7716.1872 | 0.3377 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9293 | -122.0103 | 59.4134 | 2.9273e+18 | 11.83 | [6 empty] | 302.8714 | 256.9863 | 446.3273 | [5 empty] | 10.523 | -62.9639 | 12060.9005 | [5 empty] | 300.7404 | 256.2288 | 439.6787 | [7 empty] | 10.3131 | -61.649 | 1.3316 | 11742.1994 | 0.3047 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.3416 | 76.8378 | 16.8641 | 1924.529 | 6.1937 | [6 empty] | 258.4501 | 295.6485 | 35.3653 | [5 empty] | 6.1954 | 65.5584 | 1939.4115 | [5 empty] | 256.8124 | 293.8308 | 34.689 | [7 empty] | 6.2032 | 65.559 | 0.0078 | 1941.1034 | 0.1457 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0143 | 74.0591 | 16.4557 | 1900.0172 | 6.139 | [6 empty] | 259.3219 | 296.018 | 39.7149 | [5 empty] | 6.0536 | 64.0581 | 1924.5753 | [5 empty] | 257.7522 | 294.2412 | 39.7678 | [7 empty] | 5.9899 | 63.8047 | 0.2613 | 1923.4242 | 0.1588 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0327 | 64.1681 | 13.7007 | 3033.7069 | 6.0256 | [6 empty] | 262.4559 | 297.3462 | 55.3509 | [5 empty] | 5.5525 | 58.753 | 1878.2094 | [5 empty] | 259.2712 | 295.2968 | 55.5113 | [7 empty] | 4.4054 | 58.5615 | 1.1629 | 1872.8334 | 0.4643 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.6909 | 45.8006 | 13.8128 | 3494.4468 | 7.2649 | [6 empty] | 268.2244 | 299.7909 | 84.1315 | [5 empty] | 4.6626 | 49.3329 | 3135.0048 | [5 empty] | 265.9229 | 297.7518 | 83.8564 | [7 empty] | 4.2523 | 49.153 | 0.448 | 3141.8668 | 0.2314 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.3945 | 21.1462 | 20.2815 | 4294.0829 | 10.8121 | [6 empty] | 276.8557 | 303.449 | 127.1952 | [5 empty] | 3.404 | 36.0103 | 3525.8123 | [5 empty] | 275.5717 | 301.8376 | 124.5573 | [7 empty] | 3.7737 | 36.509 | 0.6208 | 3502.8787 | 0.3073 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.881 | -7.1865 | 29.8426 | 5600.486 | 18.3045 | [6 empty] | 288.5214 | 308.3931 | 185.398 | [5 empty] | 1.8275 | 19.3212 | 4120.6915 | [5 empty] | 287.4193 | 307.0148 | 185.0729 | [7 empty] | 1.8963 | 19.1276 | 0.2055 | 4125.5197 | 0.1572 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.7748 | -69.9643 | 50.6662 | 13538.2453 | 15.4369 | [6 empty] | 321.4927 | 322.3667 | 349.8993 | [5 empty] | -2.0011 | -21.2063 | 6315.6159 | [5 empty] | 320.4206 | 321.894 | 346.3852 | [7 empty] | -2.0682 | -20.4512 | 0.7581 | 6263.9459 | 0.3604 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -17.9588 | -100.1256 | 58.449 | 49788.8767 | 13.1168 | [6 empty] | 342.8386 | 331.4133 | 456.3986 | [5 empty] | -4.0925 | -43.3453 | 8418.7029 | [5 empty] | 342.2336 | 330.8418 | 446.3196 | [7 empty] | -3.2068 | -41.3764 | 2.1589 | 8153.1232 | 0.8124 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.4309 | 89.5113 | 30.1416 | 3043.6681 | 7.5838 | [6 empty] | 307.2842 | 386.5875 | 47.6709 | [5 empty] | -13.7149 | 75.5553 | 1865.6896 | [5 empty] | 304.3293 | 384.4594 | 47.7498 | [7 empty] | -14.5701 | 75.4138 | 0.8668 | 1862.6777 | 0.3133 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.7038 | 87.0277 | 29.796 | 3090.1579 | 7.7064 | [6 empty] | 308.156 | 386.957 | 52.0205 | [5 empty] | -13.78 | 74.264 | 1857.8904 | [5 empty] | 306.2394 | 385.2844 | 51.98 | [7 empty] | -14.1673 | 74.1397 | 0.4067 | 1856.4919 | 0.1684 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.1187 | 78.3524 | 27.5098 | 3244.3023 | 8.0076 | [6 empty] | 311.29 | 388.2852 | 67.6565 | [5 empty] | -14.0114 | 69.6807 | 3051.9968 | [5 empty] | 310.7784 | 387.683 | 66.3895 | [7 empty] | -13.9025 | 69.9756 | 0.3144 | 3044.0117 | 0.1579 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.5652 | 62.0837 | 26.1457 | 3588.6487 | 9.262 | [6 empty] | 317.0585 | 390.73 | 96.4371 | [5 empty] | -14.4265 | 61.4763 | 3231.9916 | [5 empty] | 314.7682 | 389.6766 | 96.507 | [7 empty] | -15.3796 | 61.4521 | 0.9534 | 3242.7618 | 0.3364 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -40.7379 | 39.8156 | 27.5591 | 4172.9661 | 11.34 | [6 empty] | 325.6898 | 394.3881 | 139.5008 | [5 empty] | -15.0234 | 49.7289 | 3518.758 | [5 empty] | 324.912 | 394.0609 | 137.8107 | [7 empty] | -15.1866 | 50.1778 | 0.4776 | 3509.2256 | 0.1682 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.5424 | 13.6303 | 32.5562 | 5094.2747 | 14.7327 | [6 empty] | 337.3555 | 399.3321 | 197.7036 | [5 empty] | -15.7876 | 34.7752 | 3946.9254 | [5 empty] | 335.9306 | 398.5196 | 195.3164 | [7 empty] | -16.0412 | 35.3087 | 0.5907 | 3933.5946 | 0.2294 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -40.7517 | -16.1876 | 41.089 | 6654.7391 | 20.1327 | [6 empty] | 352.1951 | 405.6213 | 271.7414 | [5 empty] | -16.6964 | 17.1238 | 4566.2042 | [5 empty] | 349.8985 | 404.5646 | 271.2639 | [7 empty] | -17.5137 | 17.1598 | 0.8181 | 4577.2748 | 0.4022 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.6743 | -46.7728 | 49.7549 | 9439.2593 | 17.233 | [6 empty] | 370.3268 | 413.3058 | 362.2049 | [5 empty] | -17.723 | -2.6277 | 5451.3801 | [5 empty] | 368.7068 | 413.1845 | 357.8784 | [7 empty] | -18.2098 | -1.6086 | 1.1294 | 5409.6159 | 0.8105 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -40.9225 | -76.9919 | 57.6934 | 16137.6747 | 11.8257 | [6 empty] | 391.6727 | 422.3524 | 468.7042 | [5 empty] | -18.8303 | -23.6958 | 6734.3359 | [5 empty] | 391.327 | 422.1387 | 460.3354 | [7 empty] | -18.2445 | -22.0775 | 1.7212 | 6604.9427 | 0.6216 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -70.9891 | 101.8635 | 43.1258 | 3225.8273 | 8.7391 | [6 empty] | 364.7747 | 493.6466 | 62.1578 | [5 empty] | -31.2141 | 85.1966 | 3063.6459 | [5 empty] | 365.5415 | 493.809 | 61.8704 | [7 empty] | -30.8162 | 85.2311 | 0.3994 | 3059.1581 | 0.1254 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -70.9661 | 99.6257 | 42.6655 | 3261.2439 | 8.8597 | [6 empty] | 365.6465 | 494.0161 | 66.5074 | [5 empty] | -31.2358 | 84.0745 | 3083.7591 | [5 empty] | 366.6068 | 494.7443 | 66.4764 | [7 empty] | -30.9987 | 84.12 | 0.2414 | 3081.2174 | 0.0816 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.0656 | 92.034 | 40.5541 | 3381.1186 | 9.1951 | [6 empty] | 368.7805 | 495.3443 | 82.1435 | [5 empty] | -31.313 | 80.0812 | 3156.8825 | [5 empty] | 368.3828 | 495.3412 | 82.4176 | [7 empty] | -31.5634 | 80.0451 | 0.2529 | 3160.1007 | 0.0833 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -69.7858 | 77.6196 | 38.623 | 3647.4544 | 10.2054 | [6 empty] | 374.549 | 497.7891 | 110.924 | [5 empty] | -31.4533 | 72.8911 | 3295.4259 | [5 empty] | 375.7733 | 499.1075 | 111.2044 | [7 empty] | -31.353 | 72.9507 | 0.1167 | 3294.337 | 0.0691 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.0619 | 57.6192 | 37.7205 | 4088.1639 | 11.644 | [6 empty] | 383.1803 | 501.4472 | 153.9877 | [5 empty] | -31.6588 | 62.5027 | 3514.1725 | [5 empty] | 383.0591 | 501.98 | 153.9921 | [7 empty] | -31.9531 | 62.6077 | 0.3124 | 3515.5389 | 0.0839 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -67.8249 | 33.6391 | 39.0922 | 4760.5943 | 13.6218 | [6 empty] | 394.8461 | 506.3912 | 212.1905 | [5 empty] | -31.9287 | 49.1202 | 3835.0131 | [5 empty] | 393.0249 | 506.2672 | 213.2382 | [7 empty] | -32.9455 | 48.9975 | 1.0242 | 3850.0483 | 0.3425 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -66.769 | 5.7427 | 44.0345 | 5838.6464 | 17.1621 | [6 empty] | 409.6856 | 512.6804 | 286.2283 | [5 empty] | -32.26 | 33.0954 | 4289.2601 | [5 empty] | 409.5028 | 512.6282 | 283.7632 | [7 empty] | -32.149 | 33.6215 | 0.5377 | 4271.7451 | 0.2283 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.3804 | -23.5546 | 50.4792 | 7540.6587 | 20.0395 | [6 empty] | 427.8173 | 520.3648 | 376.6919 | [5 empty] | -32.6482 | 14.8739 | 4920.8584 | [5 empty] | 426.675 | 519.9961 | 375.3698 | [7 empty] | -32.9864 | 15.1347 | 0.4271 | 4915.9787 | 0.1639 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.1651 | -53.2462 | 57.4789 | 10607.4069 | 16.5632 | [6 empty] | 449.1632 | 529.4115 | 483.1911 | [5 empty] | -33.0845 | -4.8951 | 5791.0879 | [5 empty] | 449.9636 | 530.7066 | 479.9491 | [7 empty] | -32.9534 | -4.0679 | 0.8376 | 5746.7288 | 0.455 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.4261 | 17.2927 | 60.7153 | 2244.3827 | 7.7673 | [6 empty] | 193.6619 | 98.9805 | 10.9958 | [5 empty] | 151.7798 | 20.1861 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.3351 | 98.0651 | 10.9533 | [7 empty] | 151.7271 | 19.9806 | 0.2122 | 2244.3827 | 0.2318 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.393 | 2.6278 | 56.1832 | 2244.3827 | 9.0755 | [6 empty] | 196.7959 | 100.3087 | 26.6318 | [5 empty] | 145.9462 | 11.6944 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.1913 | 99.3537 | 26.6624 | [7 empty] | 145.5328 | 11.4437 | 0.4834 | 2244.3827 | 0.2575 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 181.2288 | -22.6375 | 49.2337 | 2244.3827 | 9.819 | [6 empty] | 202.5644 | 102.7535 | 55.4124 | [5 empty] | 136.2864 | -2.5344 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.5706 | 101.1178 | 55.6918 | [7 empty] | 135.1027 | -3.1174 | 1.3195 | 2244.3827 | 0.4671 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.1291 | -52.6722 | 46.5563 | 2244.3827 | 10.0061 | [6 empty] | 211.1957 | 106.4116 | 98.4761 | [5 empty] | 123.9584 | -21.0517 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.6848 | 105.1456 | 98.5352 | [7 empty] | 122.8509 | -21.4583 | 1.1797 | 2244.3827 | 0.3285 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 136.0536 | -82.9784 | 48.3112 | 8991.5223 | 10.0109 | [6 empty] | 222.8614 | 111.3556 | 156.6789 | [5 empty] | 110.3552 | -42.0693 | 4862.5068 | [5 empty] | 221.9331 | 110.6896 | 156.0307 | [7 empty] | 110.3822 | -42.1089 | 0.0479 | 4865.1592 | 0.1339 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 114.8057 | -113.0971 | 52.3103 | 47297.4963 | 10.0089 | [6 empty] | 237.701 | 117.6448 | 230.7167 | [5 empty] | 96.6641 | -64.0334 | 8565.3513 | [5 empty] | 237.3096 | 117.4523 | 226.5345 | [7 empty] | 97.6033 | -62.862 | 1.5014 | 8277.1472 | 0.2893 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.0849 | -140.2468 | 56.0012 | 6.4036e+17 | 9.8594 | [6 empty] | 255.8327 | 125.3293 | 321.1802 | [5 empty] | 83.6781 | -85.8742 | 19962.3177 | [5 empty] | 256.0075 | 125.5194 | 318.1994 | [7 empty] | 84.3263 | -85.0664 | 1.0357 | 18866.4872 | 0.1845 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 81.886 | -164.9223 | 58.9412 | 2.9273e+18 | 9.6638 | [6 empty] | 277.1786 | 134.3759 | 427.6795 | [5 empty] | 71.8982 | -106.8335 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 275.2704 | 133.4856 | 426.7534 | [7 empty] | 71.2854 | -106.9097 | 0.6175 | 6.4036e+17 | 0.174 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.2252 | 23.6392 | 60.8184 | 2244.3827 | 7.6232 | [6 empty] | 195.1381 | 102.9835 | 7.2379 | [5 empty] | 148.4086 | 24.0991 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.8042 | 101.3438 | 7.2351 | [7 empty] | 147.0096 | 23.9072 | 1.412 | 2244.3827 | 0.3778 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 205.5888 | 19.1587 | 58.8309 | 2244.3827 | 7.7647 | [6 empty] | 196.0099 | 103.353 | 11.5875 | [5 empty] | 146.8115 | 21.6705 | 2244.3827 | [5 empty] | 194.0746 | 102.4256 | 11.3674 | [7 empty] | 146.0567 | 21.6824 | 0.7549 | 2244.3827 | 0.2279 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.2397 | 4.7171 | 54.5814 | 2244.3827 | 9.1155 | [6 empty] | 199.1439 | 104.6812 | 27.2235 | [5 empty] | 141.3383 | 13.3062 | 2244.3827 | [5 empty] | 196.9931 | 103.7072 | 27.2867 | [7 empty] | 140.245 | 13.1362 | 1.1064 | 2244.3827 | 0.2515 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.1702 | -20.2832 | 48.0758 | 2244.3827 | 9.9074 | [6 empty] | 204.9124 | 107.126 | 56.004 | [5 empty] | 132.2392 | -0.755 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.9174 | 106.1091 | 56.4553 | [7 empty] | 131.2261 | -1.2138 | 1.1122 | 2244.3827 | 0.3357 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 154.2045 | -50.2174 | 45.803 | 2244.3828 | 10.078 | [6 empty] | 213.5438 | 110.7841 | 99.0677 | [5 empty] | 120.5619 | -19.1354 | 2244.3827 | [5 empty] | 214.212 | 111.0739 | 97.1072 | [7 empty] | 121.6105 | -18.2496 | 1.3727 | 2244.3827 | 0.3579 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 133.0105 | -80.6504 | 47.8595 | 8649.9987 | 10.0658 | [6 empty] | 225.2095 | 115.7281 | 157.2706 | [5 empty] | 107.5932 | -40.0981 | 4773.4992 | [5 empty] | 225.0249 | 115.7394 | 155.0928 | [7 empty] | 108.062 | -39.3003 | 0.9254 | 4669.3359 | 0.2248 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 112.4308 | -111.0091 | 52.1058 | 36525.882 | 10.0491 | [6 empty] | 240.049 | 122.0173 | 231.3084 | [5 empty] | 94.4537 | -62.1027 | 8255.3017 | [5 empty] | 239.4851 | 121.9105 | 229.6696 | [7 empty] | 94.4685 | -61.6201 | 0.4828 | 8168.0773 | 0.1038 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.1886 | -138.4702 | 56.004 | 6.4036e+17 | 9.8873 | [6 empty] | 258.1808 | 129.7017 | 321.7719 | [5 empty] | 81.9127 | -84.0625 | 18028.741 | [5 empty] | 257.6625 | 129.754 | 320.8326 | [7 empty] | 81.6518 | -83.7646 | 0.396 | 17846.6066 | 0.0654 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.2814 | -163.4461 | 59.0773 | 2.9273e+18 | 9.688 | [6 empty] | 279.5266 | 138.7484 | 428.2712 | [5 empty] | 70.4732 | -105.1887 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 276.4101 | 137.5987 | 426.9611 | [7 empty] | 69.2248 | -105.2162 | 1.2487 | 1.3722e+17 | 0.2686 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.1222 | 29.4581 | 54.0914 | 2244.3827 | 7.3348 | [6 empty] | 203.5788 | 118.7017 | 9.3648 | [5 empty] | 132.0339 | 28.8774 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.2388 | 117.9734 | 9.2252 | [7 empty] | 131.6037 | 28.8602 | 0.4306 | 2244.3827 | 0.1598 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 182.8937 | 25.2635 | 52.1582 | 2244.3827 | 7.6047 | [6 empty] | 204.4506 | 119.0712 | 13.7144 | [5 empty] | 130.7522 | 26.5843 | 2244.3827 | [5 empty] | 203.065 | 118.32 | 13.7687 | [7 empty] | 130.2202 | 26.4535 | 0.5479 | 2244.3827 | 0.1721 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 174.5154 | 11.4041 | 48.7231 | 2244.3827 | 9.2213 | [6 empty] | 207.5845 | 120.3994 | 29.3504 | [5 empty] | 126.3338 | 18.6472 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.1115 | 120.308 | 29.6893 | [7 empty] | 125.786 | 18.513 | 0.5639 | 2244.3827 | 0.1241 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 158.5924 | -12.9016 | 43.6133 | 2244.3827 | 10.3177 | [6 empty] | 213.3531 | 122.8442 | 58.131 | [5 empty] | 118.8986 | 5.1686 | 2244.3827 | [5 empty] | 211.5345 | 122.1044 | 59.239 | [7 empty] | 117.4775 | 4.569 | 1.5424 | 2244.3827 | 0.4067 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 139.9737 | -42.5103 | 42.8535 | 3683.171 | 10.4359 | [6 empty] | 221.9844 | 126.5023 | 101.1947 | [5 empty] | 109.1911 | -12.6967 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.0427 | 125.4591 | 102.6205 | [7 empty] | 107.9708 | -13.5507 | 1.4894 | 2244.3827 | 0.4309 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 121.6638 | -73.1861 | 46.2048 | 7826.177 | 10.3343 | [6 empty] | 233.6501 | 131.4463 | 159.3975 | [5 empty] | 98.1893 | -33.3886 | 4517.426 | [5 empty] | 230.5497 | 130.1723 | 161.082 | [7 empty] | 96.0835 | -34.2771 | 2.2856 | 4676.7851 | 0.4685 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 103.4465 | -104.1714 | 51.5028 | 22459.8129 | 10.2612 | [6 empty] | 248.4896 | 137.7355 | 233.4353 | [5 empty] | 86.8046 | -55.4314 | 7383.4563 | [5 empty] | 246.307 | 136.8051 | 231.4954 | [7 empty] | 86.1944 | -55.113 | 0.6883 | 7379.1929 | 0.1813 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 87.9095 | -132.4992 | 56.1365 | 6.4036e+17 | 10.0333 | [6 empty] | 266.6214 | 145.4199 | 323.8989 | [5 empty] | 75.7155 | -77.7031 | 13777.5984 | [5 empty] | 266.1084 | 145.6167 | 323.1886 | [7 empty] | 75.2961 | -77.3915 | 0.5225 | 13689.1446 | 0.093 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.1155 | -158.2969 | 59.61 | 2.9273e+18 | 9.7884 | [6 empty] | 287.9672 | 154.4666 | 430.3981 | [5 empty] | 65.4139 | -99.3255 | 112603.7323 | [5 empty] | 286.575 | 154.1046 | 427.1571 | [7 empty] | 65.2167 | -98.7113 | 0.6451 | 96096.4539 | 0.1138 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 150.5264 | 38.7497 | 42.879 | 2244.3827 | 6.9 | [6 empty] | 219.1151 | 147.6336 | 13.2798 | [5 empty] | 107.7133 | 36.3733 | 2244.3827 | [5 empty] | 218.1876 | 146.821 | 12.9744 | [7 empty] | 107.8396 | 36.3553 | 0.1276 | 2244.3827 | 0.1411 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 147.8349 | 34.9696 | 41.0279 | 2244.3827 | 7.1618 | [6 empty] | 219.9869 | 148.0031 | 17.6294 | [5 empty] | 106.8126 | 34.2882 | 2244.3827 | [5 empty] | 219.558 | 147.5946 | 17.4284 | [7 empty] | 106.9287 | 34.2922 | 0.1162 | 2244.3827 | 0.0737 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 141.952 | 22.0639 | 38.5884 | 2244.3827 | 9.1489 | [6 empty] | 223.1209 | 149.3313 | 33.2654 | [5 empty] | 103.6834 | 27.0224 | 2244.3827 | [5 empty] | 223.0687 | 149.3231 | 32.8421 | [7 empty] | 103.7667 | 27.2209 | 0.2152 | 2244.3827 | 0.1688 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 130.1736 | -0.9701 | 35.4067 | 2244.3827 | 11.1818 | [6 empty] | 228.8894 | 151.776 | 62.046 | [5 empty] | 98.3317 | 14.513 | 2244.3827 | [5 empty] | 228.7508 | 151.5233 | 60.9691 | [7 empty] | 98.7876 | 14.8825 | 0.5868 | 2244.3827 | 0.2567 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 116.1525 | -29.7911 | 37.0733 | 3752.3471 | 11.3693 | [6 empty] | 237.5207 | 155.4341 | 105.1096 | [5 empty] | 91.1782 | -2.3919 | 2244.3828 | [5 empty] | 236.8132 | 155.1725 | 103.9767 | [7 empty] | 91.0643 | -1.9844 | 0.4231 | 2244.3827 | 0.2066 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.047 | -60.428 | 42.5914 | 6837.8484 | 11.0289 | [6 empty] | 249.1864 | 160.3782 | 163.3125 | [5 empty] | 82.8382 | -22.4143 | 4219.6179 | [5 empty] | 246.6777 | 159.3168 | 162.7364 | [7 empty] | 81.7113 | -22.4249 | 1.1269 | 4253.4686 | 0.2329 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 87.4501 | -92.0936 | 49.7352 | 14473.7132 | 10.8352 | [6 empty] | 264.026 | 166.6673 | 237.3503 | [5 empty] | 73.9412 | -44.2281 | 6367.5234 | [5 empty] | 263.6736 | 166.8492 | 235.3993 | [7 empty] | 73.8958 | -43.5426 | 0.6871 | 6297.2362 | 0.1834 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 74.6558 | -121.5447 | 55.6695 | 1.3722e+17 | 10.456 | [6 empty] | 282.1577 | 174.3518 | 327.8138 | [5 empty] | 65.0101 | -66.7173 | 10219.758 | [5 empty] | 281.8247 | 174.6255 | 323.4719 | [7 empty] | 65.3325 | -65.4848 | 1.274 | 9908.431 | 0.2852 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 62.7652 | -148.5082 | 59.9305 | 2.9273e+18 | 10.0835 | [6 empty] | 303.5036 | 183.3984 | 434.3131 | [5 empty] | 56.4772 | -88.9085 | 23133.9954 | [5 empty] | 301.8904 | 183.1668 | 430.8186 | [7 empty] | 56.0515 | -88.1478 | 0.8718 | 22418.3834 | 0.1519 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.0353 | 50.1803 | 28.9787 | 2244.3827 | 6.2389 | [6 empty] | 242.3618 | 190.9237 | 19.1377 | [5 empty] | 80.4419 | 45.4707 | 2244.3827 | [5 empty] | 238.482 | 188.4202 | 19.0805 | [7 empty] | 79.2702 | 45.2381 | 1.1945 | 2244.3827 | 0.3608 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 106.9566 | 46.8363 | 27.2835 | 2244.3827 | 6.2017 | [6 empty] | 243.2336 | 191.2931 | 23.4873 | [5 empty] | 79.8629 | 43.6237 | 2244.3827 | [5 empty] | 239.3106 | 188.7938 | 23.8503 | [7 empty] | 78.5441 | 43.2058 | 1.3834 | 2244.3827 | 0.3928 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 103.417 | 35.0976 | 25.6628 | 2244.3827 | 8.0126 | [6 empty] | 246.3675 | 192.6213 | 39.1233 | [5 empty] | 77.8361 | 37.1455 | 2244.3827 | [5 empty] | 243.4903 | 190.9088 | 39.6643 | [7 empty] | 76.6889 | 36.737 | 1.2177 | 2244.3827 | 0.3188 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 95.4936 | 13.777 | 24.3732 | 2244.3827 | 11.7368 | [6 empty] | 252.1361 | 195.0661 | 67.9038 | [5 empty] | 74.3143 | 25.8391 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.469 | 193.9692 | 69.1294 | [7 empty] | 73.5565 | 25.1918 | 0.9967 | 2244.3827 | 0.425 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 85.9943 | -13.6386 | 29.037 | 3788.4551 | 13.3411 | [6 empty] | 260.7674 | 198.7242 | 110.9675 | [5 empty] | 69.4956 | 10.2556 | 1891.8091 | [5 empty] | 259.2148 | 197.9979 | 110.8245 | [7 empty] | 68.8116 | 10.2178 | 0.685 | 1885.6811 | 0.1522 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.2431 | -43.7006 | 37.2285 | 5985.7731 | 12.5434 | [6 empty] | 272.4331 | 203.6682 | 169.1704 | [5 empty] | 63.7119 | -8.6445 | 3985.1855 | [5 empty] | 270.4305 | 202.7121 | 168.0898 | [7 empty] | 63.0444 | -8.4596 | 0.6927 | 3989.4946 | 0.1852 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 65.6072 | -75.5912 | 46.5713 | 10376.2942 | 12.0588 | [6 empty] | 287.2727 | 209.9574 | 243.2082 | [5 empty] | 57.3396 | -29.7597 | 5517.253 | [5 empty] | 285.385 | 209.0534 | 241.909 | [7 empty] | 56.7787 | -29.5745 | 0.5907 | 5520.3851 | 0.1553 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.0759 | -105.9736 | 54.1781 | 31017.6103 | 11.3945 | [6 empty] | 305.4044 | 217.6419 | 333.6717 | [5 empty] | 50.727 | -52.0602 | 7914.433 | [5 empty] | 303.6801 | 216.9551 | 330.3174 | [7 empty] | 50.4704 | -51.3628 | 0.7431 | 7841.498 | 0.1887 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 46.7036 | -134.1727 | 59.6877 | 6.4036e+17 | 10.7561 | [6 empty] | 326.7503 | 226.6885 | 440.171 | [5 empty] | 44.2032 | -74.5373 | 12896.9724 | [5 empty] | 323.6491 | 225.7234 | 439.4612 | [7 empty] | 42.8387 | -74.5336 | 1.3646 | 13096.75 | 0.3457 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 66.5563 | 62.6927 | 14.8247 | 2244.3827 | 5.3724 | [6 empty] | 273.7809 | 249.4325 | 27.0549 | [5 empty] | 53.7258 | 55.2665 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.6304 | 248.3674 | 26.4087 | [7 empty] | 54.5873 | 55.241 | 0.8619 | 2244.3827 | 0.2633 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.152 | 59.7251 | 13.2522 | 2244.3827 | 4.8949 | [6 empty] | 274.6527 | 249.8019 | 31.4045 | [5 empty] | 53.3731 | 53.6523 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.5474 | 248.8591 | 30.8894 | [7 empty] | 54.1444 | 53.6013 | 0.773 | 2244.3827 | 0.2456 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.3644 | 49.203 | 11.302 | 2244.3827 | 5.1517 | [6 empty] | 277.7867 | 251.1302 | 47.0405 | [5 empty] | 52.1309 | 47.9598 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.5107 | 250.492 | 46.5011 | [7 empty] | 52.5066 | 48.0093 | 0.3789 | 2244.3827 | 0.1182 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.5088 | 29.8259 | 11.7775 | 1917.0575 | 8.6464 | [6 empty] | 283.5552 | 253.5749 | 75.8211 | [5 empty] | 49.9438 | 37.9098 | 2519.196 | [5 empty] | 282.3309 | 252.4193 | 75.9188 | [7 empty] | 49.8301 | 37.6796 | 0.2568 | 2526.0252 | 0.1522 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 52.6703 | 4.2649 | 20.3909 | 3811.0649 | 14.777 | [6 empty] | 292.1865 | 257.233 | 118.8848 | [5 empty] | 46.8907 | 23.8195 | 3076.6944 | [5 empty] | 289.6882 | 255.8706 | 121.0926 | [7 empty] | 45.5919 | 22.9612 | 1.5567 | 3128.3294 | 0.5036 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 46.6734 | -24.5708 | 31.136 | 5356.3978 | 15.521 | [6 empty] | 303.8522 | 262.177 | 177.0876 | [5 empty] | 43.1317 | 6.3631 | 3830.7566 | [5 empty] | 300.8402 | 260.2296 | 178.3534 | [7 empty] | 42.0493 | 5.6583 | 1.2916 | 3879.4184 | 0.5006 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 39.7422 | -56.0175 | 42.422 | 8109.727 | 14.3882 | [6 empty] | 318.6918 | 268.4662 | 251.1254 | [5 empty] | 38.8674 | -13.6045 | 4906.3511 | [5 empty] | 316.1223 | 267.1331 | 249.9907 | [7 empty] | 38.0804 | -13.5194 | 0.7915 | 4918.9302 | 0.2487 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.3964 | -86.7912 | 51.5939 | 14791.6125 | 13.2682 | [6 empty] | 336.8235 | 276.1507 | 341.589 | [5 empty] | 34.3023 | -35.2053 | 6483.9564 | [5 empty] | 334.023 | 274.864 | 338.9359 | [7 empty] | 33.563 | -34.7888 | 0.8486 | 6475.2409 | 0.2537 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 26.813 | -116.0218 | 58.6153 | 123878.8559 | 12.1722 | [6 empty] | 358.1694 | 285.1973 | 448.0882 | [5 empty] | 29.6553 | -57.4755 | 9094.3826 | [5 empty] | 354.8788 | 284.3158 | 443.3658 | [7 empty] | 28.6669 | -56.5469 | 1.3561 | 9016.2024 | 0.346 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.1376 | 75.5127 | 10.7168 | 2244.3826 | 5.5154 | [6 empty] | 313.7481 | 323.8595 | 37.1261 | [5 empty] | 29.15 | 65.2279 | 2159.6974 | [5 empty] | 311.5145 | 321.8137 | 36.8514 | [7 empty] | 28.897 | 65.1025 | 0.2824 | 2155.2506 | 0.1571 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.3211 | 72.8613 | 9.7374 | 2395.9007 | 5.1538 | [6 empty] | 314.6199 | 324.2289 | 41.4758 | [5 empty] | 28.9433 | 63.8226 | 2413.0297 | [5 empty] | 311.6917 | 321.8838 | 41.2871 | [7 empty] | 28.3663 | 63.6712 | 0.5965 | 2425.4883 | 0.2401 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.7414 | 63.5071 | 5.8115 | 1963.0061 | 4.3341 | [6 empty] | 317.7538 | 325.5572 | 57.1118 | [5 empty] | 28.2118 | 58.8457 | 2586.9269 | [5 empty] | 317.6116 | 324.2461 | 57.3506 | [7 empty] | 28.9233 | 58.4845 | 0.7979 | 2579.7707 | 0.3362 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.0153 | 46.0847 | 6.2557 | 3113.3072 | 4.6135 | [6 empty] | 323.5223 | 328.0019 | 85.8923 | [5 empty] | 26.9105 | 49.9797 | 1895.2263 | [5 empty] | 323.0383 | 326.6904 | 86.3113 | [7 empty] | 27.3387 | 49.5874 | 0.5808 | 1895.1228 | 0.2888 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.8613 | 22.6243 | 16.0058 | 3824.1791 | 8.2461 | [6 empty] | 332.1537 | 331.66 | 128.956 | [5 empty] | 25.0647 | 37.379 | 3202.6374 | [5 empty] | 330.8068 | 330.5771 | 130.1982 | [7 empty] | 24.6398 | 36.8787 | 0.6564 | 3221.2448 | 0.2395 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.7327 | -4.5318 | 26.9535 | 4924.7539 | 17.9841 | [6 empty] | 343.8194 | 336.604 | 187.1589 | [5 empty] | 22.7445 | 21.4937 | 3733.4581 | [5 empty] | 341.135 | 335.3082 | 187.8045 | [7 empty] | 21.6442 | 21.2163 | 1.1347 | 3759.0175 | 0.5169 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.7703 | -34.8948 | 38.7439 | 6767.8808 | 17.9921 | [6 empty] | 358.6589 | 342.8932 | 261.1967 | [5 empty] | 20.0472 | 2.9548 | 4496.2871 | [5 empty] | 356.8477 | 341.4241 | 260.0268 | [7 empty] | 19.8453 | 2.9848 | 0.2041 | 4497.7776 | 0.1433 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.1899 | -65.3943 | 48.6802 | 10172.563 | 16.6735 | [6 empty] | 376.7907 | 350.5777 | 351.6602 | [5 empty] | 17.0809 | -17.5329 | 5582.3091 | [5 empty] | 374.9145 | 349.4399 | 349.9418 | [7 empty] | 16.7294 | -17.3317 | 0.405 | 5579.1358 | 0.1989 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2286 | -95.1377 | 56.8708 | 19972.8322 | 14.8828 | [6 empty] | 398.1365 | 359.6243 | 458.1594 | [5 empty] | 13.9755 | -39.1084 | 7186.2831 | [5 empty] | 397.7135 | 359.8818 | 452.3143 | [7 empty] | 14.195 | -37.8202 | 1.3067 | 7067.3315 | 0.4586 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.5985 | 88.0774 | 21.9459 | 1913.5498 | 6.8028 | [6 empty] | 362.5822 | 414.7985 | 49.4318 | [5 empty] | 7.0946 | 75.0937 | 1939.8778 | [5 empty] | 361.6869 | 414.5693 | 49.3895 | [7 empty] | 6.6522 | 75.1464 | 0.4455 | 1938.0407 | 0.1412 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -10.9759 | 85.6764 | 21.4899 | 1896.7696 | 6.7804 | [6 empty] | 363.454 | 415.168 | 53.7814 | [5 empty] | 6.9788 | 73.8677 | 1929.1767 | [5 empty] | 362.5668 | 414.903 | 54.4009 | [7 empty] | 6.4902 | 73.7278 | 0.5082 | 1925.7278 | 0.1862 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8012 | 77.3762 | 19.066 | 2983.2368 | 6.7441 | [6 empty] | 366.5879 | 416.4962 | 69.4174 | [5 empty] | 6.5673 | 69.512 | 1894.5353 | [5 empty] | 365.5764 | 416.6909 | 69.6792 | [7 empty] | 5.7999 | 69.57 | 0.7697 | 1891.5121 | 0.2636 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1 | 61.7691 | 17.9295 | 3304.7364 | 7.6585 | [6 empty] | 372.3564 | 418.941 | 98.1979 | [5 empty] | 5.8294 | 61.6996 | 3013.8535 | [5 empty] | 372.3984 | 419.1277 | 98.0065 | [7 empty] | 5.7783 | 61.784 | 0.0986 | 3012.958 | 0.0353 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.4876 | 40.4284 | 20.8408 | 3831.7967 | 9.7254 | [6 empty] | 380.9878 | 422.5991 | 141.2616 | [5 empty] | 4.7694 | 50.4793 | 3280.8072 | [5 empty] | 379.1229 | 421.9375 | 140.2179 | [7 empty] | 4.0826 | 50.7662 | 0.7444 | 3282.0481 | 0.2956 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.6142 | 15.1815 | 27.6453 | 4638.0295 | 13.8638 | [6 empty] | 392.6535 | 427.5431 | 199.4645 | [5 empty] | 3.4148 | 36.139 | 3671.0998 | [5 empty] | 391.1155 | 426.4729 | 199.2182 | [7 empty] | 3.0606 | 36.0869 | 0.358 | 3676.2994 | 0.1744 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.3946 | -13.6657 | 37.5085 | 5935.0449 | 21.8179 | [6 empty] | 407.493 | 433.8323 | 273.5023 | [5 empty] | 1.8081 | 19.1298 | 4226.0151 | [5 empty] | 404.9819 | 432.1855 | 270.4732 | [7 empty] | 1.4473 | 19.6246 | 0.6123 | 4213.3712 | 0.4115 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.6346 | -73.0087 | 55.381 | 12153.1029 | 16.9261 | [6 empty] | 446.9706 | 450.5634 | 470.4651 | [5 empty] | -1.9385 | -20.5311 | 6081.2544 | [5 empty] | 444.5231 | 450.1683 | 466.6086 | [7 empty] | -2.7066 | -19.7311 | 1.1091 | 6051.0535 | 0.7956 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.0508 | 100.4364 | 35.3098 | 3032.7418 | 8.1808 | [6 empty] | 420.0727 | 521.8576 | 63.9187 | [5 empty] | -12.4519 | 84.6793 | 1873.688 | [5 empty] | 418.7334 | 521.0452 | 63.4501 | [7 empty] | -12.7947 | 84.7746 | 0.3559 | 1873.3068 | 0.0966 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.0829 | 98.2568 | 34.8059 | 3066.5997 | 8.2566 | [6 empty] | 420.9445 | 522.2271 | 68.2683 | [5 empty] | -12.5121 | 83.6031 | 1867.6442 | [5 empty] | 420.0735 | 521.6254 | 68.2136 | [7 empty] | -12.7236 | 83.5911 | 0.2118 | 1867.0745 | 0.0676 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.4701 | 90.9016 | 32.6964 | 3179.9102 | 8.5086 | [6 empty] | 424.0784 | 523.5553 | 83.9043 | [5 empty] | -12.7267 | 79.7707 | 2994.8309 | [5 empty] | 421.365 | 521.8354 | 84.8705 | [7 empty] | -13.5495 | 79.475 | 0.8743 | 3007.1692 | 0.3199 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -43.8705 | 76.9524 | 31.0272 | 3429.4972 | 9.5272 | [6 empty] | 429.847 | 526.0001 | 112.6849 | [5 empty] | -13.1142 | 72.8617 | 3126.7849 | [5 empty] | 427.3453 | 525.0336 | 113.5662 | [7 empty] | -14.1329 | 72.6876 | 1.0335 | 3140.0586 | 0.3585 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.0759 | 57.6344 | 30.8454 | 3833.9454 | 11.0964 | [6 empty] | 438.4783 | 529.6581 | 155.7486 | [5 empty] | -13.6764 | 62.86 | 3332.2534 | [5 empty] | 435.1196 | 528.1046 | 157.7847 | [7 empty] | -14.9803 | 62.3777 | 1.3903 | 3355.2732 | 0.5277 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -43.9045 | 34.4333 | 33.3277 | 4438.7616 | 13.2791 | [6 empty] | 450.144 | 534.6022 | 213.9514 | [5 empty] | -14.405 | 49.9419 | 3629.9477 | [5 empty] | 449.38 | 534.3344 | 212.6662 | [7 empty] | -14.5874 | 50.2275 | 0.339 | 3625.1013 | 0.1075 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.1175 | 7.3316 | 39.5646 | 5383.1438 | 17.3786 | [6 empty] | 464.9835 | 540.8914 | 287.9892 | [5 empty] | -15.284 | 34.4238 | 4046.8116 | [5 empty] | 463.6257 | 540.6303 | 286.1967 | [7 empty] | -15.725 | 34.8358 | 0.6035 | 4040.5926 | 0.2142 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.0302 | -21.0879 | 46.8871 | 6793.8772 | 21.945 | [6 empty] | 483.1153 | 548.5758 | 378.4527 | [5 empty] | -16.2925 | 16.7144 | 4618.8726 | [5 empty] | 480.175 | 547.6709 | 376.7859 | [7 empty] | -17.2506 | 17.0433 | 1.013 | 4620.8192 | 0.4882 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.0895 | -50.2187 | 54.6116 | 9135.1468 | 17.9189 | [6 empty] | 504.4611 | 557.6224 | 484.952 | [5 empty] | -17.3981 | -2.5742 | 5391.6311 | [5 empty] | 501.9559 | 557.0835 | 483.8063 | [7 empty] | -18.2888 | -2.3307 | 0.9234 | 5396.0199 | 0.5746 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 239.1247 | 20.5043 | 66.1133 | 2244.3827 | 7.307 | [6 empty] | 258.7621 | 132.1923 | 13.0688 | [5 empty] | 173.0875 | 23.6758 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.9848 | 130.6992 | 13.2373 | [7 empty] | 172.2675 | 23.382 | 0.871 | 2244.3827 | 0.3442 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 228.8925 | 7.2447 | 61.5437 | 2244.3827 | 8.8678 | [6 empty] | 261.896 | 133.5205 | 28.7048 | [5 empty] | 168.0277 | 16.3605 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.2456 | 133.3409 | 28.2308 | [7 empty] | 168.8611 | 16.4445 | 0.8377 | 2244.3827 | 0.1257 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 210.2502 | -16.0973 | 54.5829 | 2244.3827 | 9.9755 | [6 empty] | 267.6646 | 135.9652 | 57.4854 | [5 empty] | 159.4355 | 3.8315 | 2244.3827 | [5 empty] | 266.0552 | 135.126 | 57.7221 | [7 empty] | 158.8336 | 3.5615 | 0.6596 | 2244.3827 | 0.2056 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.3081 | -44.2846 | 50.9832 | 2244.3827 | 10.1255 | [6 empty] | 276.2959 | 139.6233 | 100.5491 | [5 empty] | 148.0704 | -12.9762 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.5914 | 138.565 | 100.8294 | [7 empty] | 147.616 | -13.3835 | 0.6102 | 2244.3827 | 0.2358 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 166.1883 | -73.8398 | 51.6176 | 5860.3692 | 10.0309 | [6 empty] | 287.9616 | 144.5674 | 158.7519 | [5 empty] | 134.9906 | -32.7171 | 2244.3826 | [5 empty] | 285.1247 | 143.1287 | 159.8736 | [7 empty] | 133.64 | -33.4846 | 1.5534 | 2244.3826 | 0.3532 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 144.1507 | -103.9396 | 54.9033 | 12233.8143 | 9.9803 | [6 empty] | 302.8011 | 150.8565 | 232.7897 | [5 empty] | 121.2363 | -54.0467 | 5636.8303 | [5 empty] | 301.6404 | 150.2162 | 232.5189 | [7 empty] | 120.9372 | -54.1665 | 0.3222 | 5662.3265 | 0.1053 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 124.9674 | -131.7299 | 58.4792 | 232142.6758 | 9.794 | [6 empty] | 320.9329 | 158.541 | 323.2532 | [5 empty] | 107.6329 | -75.8789 | 9299.8297 | [5 empty] | 320.9948 | 158.3696 | 320.7002 | [7 empty] | 108.3785 | -75.3402 | 0.9199 | 9142.303 | 0.1457 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 107.9979 | -157.3483 | 61.4715 | 1.0063e+18 | 9.5599 | [6 empty] | 342.2787 | 167.5876 | 429.7525 | [5 empty] | 94.8246 | -97.3049 | 20003.2464 | [5 empty] | 342.3187 | 167.7997 | 424.2177 | [7 empty] | 95.7433 | -96.0719 | 1.5376 | 18588.4939 | 0.2479 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.1461 | 26.0903 | 66.0211 | 2244.3827 | 7.2339 | [6 empty] | 260.2383 | 136.1953 | 9.3109 | [5 empty] | 170.1313 | 26.9999 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.0425 | 134.7969 | 9.0818 | [7 empty] | 169.9559 | 26.868 | 0.2194 | 2244.3827 | 0.232 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 232.9679 | 22.0844 | 64.2894 | 2244.3827 | 7.2588 | [6 empty] | 261.1101 | 136.5647 | 13.6605 | [5 empty] | 168.7412 | 24.9226 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.0633 | 135.8112 | 13.2799 | [7 empty] | 168.8938 | 24.9469 | 0.1545 | 2244.3827 | 0.1748 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.2374 | 8.9934 | 59.9498 | 2244.3827 | 8.8609 | [6 empty] | 264.244 | 137.893 | 29.2965 | [5 empty] | 163.9226 | 17.6955 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.5645 | 137.5306 | 28.8832 | [7 empty] | 163.8845 | 17.8275 | 0.1374 | 2244.3827 | 0.1369 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.366 | -14.1449 | 53.3147 | 2244.3827 | 10.0447 | [6 empty] | 270.0126 | 140.3377 | 58.077 | [5 empty] | 155.7212 | 5.2935 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.9897 | 139.4709 | 58.9184 | [7 empty] | 154.5101 | 4.8206 | 1.3001 | 2244.3827 | 0.3182 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 184.3321 | -42.1891 | 50.0849 | 2244.3827 | 10.1928 | [6 empty] | 278.6439 | 143.9958 | 101.1407 | [5 empty] | 144.8365 | -11.3896 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.7065 | 143.1142 | 102.5045 | [7 empty] | 143.5853 | -12.0841 | 1.431 | 2244.3827 | 0.3389 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 162.9568 | -71.7271 | 50.9637 | 5754.388 | 10.0777 | [6 empty] | 290.3096 | 148.9398 | 159.3436 | [5 empty] | 132.2584 | -31.0465 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.7931 | 148.1986 | 161.0476 | [7 empty] | 131.1942 | -31.8023 | 1.3053 | 2244.3826 | 0.28 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 141.5422 | -102.0229 | 54.5563 | 11758.3349 | 10.0278 | [6 empty] | 305.1491 | 155.229 | 233.3814 | [5 empty] | 118.9734 | -52.3536 | 5542.1498 | [5 empty] | 304.9253 | 155.2404 | 231.533 | [7 empty] | 119.2399 | -51.7976 | 0.6165 | 5477.232 | 0.1316 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 122.8336 | -129.9971 | 58.3216 | 104183.1299 | 9.8305 | [6 empty] | 323.2809 | 162.9135 | 323.8449 | [5 empty] | 105.7766 | -74.2256 | 9018.1364 | [5 empty] | 322.6852 | 162.9324 | 323.2521 | [7 empty] | 105.4382 | -74.0242 | 0.3938 | 9002.2228 | 0.0534 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.1712 | -155.8551 | 61.477 | 6.4036e+17 | 9.5921 | [6 empty] | 344.6268 | 171.9601 | 430.3442 | [5 empty] | 93.3001 | -95.7405 | 18504.5369 | [5 empty] | 343.4838 | 171.8517 | 424.6642 | [7 empty] | 93.6349 | -94.5275 | 1.2584 | 17507.5381 | 0.2094 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 215.6215 | 31.1431 | 60.0791 | 2244.3827 | 6.9614 | [6 empty] | 268.6789 | 151.9135 | 11.4378 | [5 empty] | 155.5424 | 31.1113 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.787 | 151.7951 | 11.1067 | [7 empty] | 155.939 | 31.201 | 0.4066 | 2244.3827 | 0.163 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 212.605 | 27.3509 | 58.2624 | 2244.3827 | 7.1234 | [6 empty] | 269.5507 | 152.2829 | 15.7874 | [5 empty] | 154.3697 | 29.1258 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.0672 | 151.6463 | 16.35 | [7 empty] | 153.4981 | 28.8407 | 0.917 | 2244.3827 | 0.3141 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.316 | 14.708 | 54.5423 | 2244.3827 | 8.9044 | [6 empty] | 272.6847 | 153.6112 | 31.4234 | [5 empty] | 150.2903 | 22.1975 | 2244.3827 | [5 empty] | 271.4579 | 153.1256 | 32.0466 | [7 empty] | 149.4673 | 21.9038 | 0.8739 | 2244.3827 | 0.2496 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 188.8247 | -7.8026 | 48.9714 | 2244.3827 | 10.3993 | [6 empty] | 278.4532 | 156.0559 | 60.204 | [5 empty] | 143.2959 | 10.2341 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.3773 | 155.693 | 60.6944 | [7 empty] | 142.531 | 10.0248 | 0.793 | 2244.3827 | 0.1542 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 170.5261 | -35.503 | 47.0198 | 2244.3827 | 10.577 | [6 empty] | 287.0846 | 159.714 | 103.2677 | [5 empty] | 133.9128 | -6.0017 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.1265 | 160.096 | 102.0605 | [7 empty] | 134.8068 | -5.5144 | 1.0181 | 2244.3827 | 0.2442 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 151.5488 | -65.0321 | 48.9428 | 5491.0369 | 10.3818 | [6 empty] | 298.7503 | 164.658 | 161.4705 | [5 empty] | 122.9269 | -25.3309 | 2244.3828 | [5 empty] | 297.7283 | 164.3729 | 159.9025 | [7 empty] | 122.738 | -24.8357 | 0.53 | 2244.3828 | 0.1541 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 132.3271 | -95.6384 | 53.4989 | 10484.5122 | 10.2772 | [6 empty] | 313.5898 | 170.9472 | 235.5083 | [5 empty] | 111.1564 | -46.5066 | 5251.3103 | [5 empty] | 312.777 | 170.5225 | 233.8394 | [7 empty] | 111.264 | -46.1466 | 0.3757 | 5216.0362 | 0.1036 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 115.1952 | -124.1395 | 57.9079 | 39871.4959 | 10.028 | [6 empty] | 331.7216 | 178.6317 | 325.9718 | [5 empty] | 99.2946 | -68.4574 | 8189.704 | [5 empty] | 331.5776 | 178.7948 | 321.2703 | [7 empty] | 100.0101 | -67.2247 | 1.4253 | 7964.3851 | 0.2768 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 99.7239 | -150.6118 | 61.5269 | 6.4036e+17 | 9.7467 | [6 empty] | 353.0674 | 187.6783 | 432.4711 | [5 empty] | 87.9266 | -90.2265 | 14859.4318 | [5 empty] | 351.0071 | 187.0108 | 428.4272 | [7 empty] | 87.6876 | -89.5113 | 0.754 | 14600.0607 | 0.1421 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 182.7615 | 39.4454 | 49.8594 | 2244.3827 | 6.6068 | [6 empty] | 284.2153 | 180.8453 | 15.3528 | [5 empty] | 132.9302 | 37.768 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.3855 | 179.5437 | 14.8658 | [7 empty] | 132.8497 | 37.7842 | 0.0821 | 2244.3827 | 0.2147 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 180.1351 | 35.9745 | 48.0908 | 2244.3827 | 6.82 | [6 empty] | 285.0871 | 181.2148 | 19.7024 | [5 empty] | 132.0443 | 35.9287 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.7174 | 179.6773 | 19.8732 | [7 empty] | 131.5206 | 35.6504 | 0.5931 | 2244.3827 | 0.2633 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 173.8207 | 24.0724 | 45.1984 | 2244.3827 | 8.8084 | [6 empty] | 288.221 | 182.543 | 35.3384 | [5 empty] | 128.9473 | 29.4829 | 2244.3827 | [5 empty] | 286.7685 | 181.6522 | 35.0357 | [7 empty] | 128.6773 | 29.4821 | 0.27 | 2244.3827 | 0.121 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 161.64 | 2.6066 | 41.1496 | 2244.3827 | 11.053 | [6 empty] | 293.9896 | 184.9878 | 64.119 | [5 empty] | 123.581 | 18.2526 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.3986 | 184.3115 | 64.6897 | [7 empty] | 122.7027 | 17.9817 | 0.9191 | 2244.3827 | 0.2006 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 147.2463 | -24.3416 | 41.1935 | 2244.3827 | 11.4596 | [6 empty] | 302.6209 | 188.6458 | 107.1826 | [5 empty] | 116.2695 | 2.8124 | 2244.3827 | [5 empty] | 300.0546 | 187.8799 | 108.3313 | [7 empty] | 114.5106 | 2.4073 | 1.805 | 2244.3827 | 0.3103 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 131.9234 | -53.5834 | 44.9179 | 5137.1983 | 11.0762 | [6 empty] | 314.2866 | 193.5899 | 165.3855 | [5 empty] | 107.5425 | -15.8582 | 1854.1902 | [5 empty] | 310.493 | 192.1581 | 167.5644 | [7 empty] | 105.2285 | -16.7286 | 2.4723 | 3140.9183 | 0.4938 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.0244 | -84.4888 | 51.1233 | 8951.4992 | 10.8556 | [6 empty] | 329.1261 | 199.8791 | 239.4233 | [5 empty] | 97.9898 | -36.6521 | 4863.7345 | [5 empty] | 327.1114 | 199.2313 | 240.6845 | [7 empty] | 96.7169 | -37.0813 | 1.3433 | 4933.5106 | 0.2397 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 101.5214 | -113.6417 | 56.6916 | 21148.1469 | 10.4869 | [6 empty] | 347.2579 | 207.5635 | 329.8868 | [5 empty] | 88.1487 | -58.5499 | 7151.8693 | [5 empty] | 346.1844 | 207.6531 | 329.4196 | [7 empty] | 87.4061 | -58.3138 | 0.7792 | 7154.7427 | 0.1163 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 87.9985 | -140.9202 | 61.0929 | 6.4036e+17 | 10.1015 | [6 empty] | 368.6037 | 216.6101 | 436.3861 | [5 empty] | 78.5143 | -80.568 | 11395.536 | [5 empty] | 367.2639 | 216.6813 | 432.3093 | [7 empty] | 78.2381 | -79.5881 | 1.0181 | 11164.5929 | 0.1811 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 142.8167 | 50.0038 | 36.7211 | 2244.3827 | 6.129 | [6 empty] | 307.4619 | 224.1354 | 21.2107 | [5 empty] | 106.3004 | 46.1309 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.7143 | 222.5392 | 20.8011 | [7 empty] | 106.4344 | 46.0381 | 0.1629 | 2244.3827 | 0.1614 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 140.7148 | 46.8659 | 35.1134 | 2244.3827 | 6.172 | [6 empty] | 308.3337 | 224.5049 | 25.5603 | [5 empty] | 105.6834 | 44.4676 | 2244.3827 | [5 empty] | 308.3397 | 223.6819 | 25.0304 | [7 empty] | 106.6103 | 44.4223 | 0.928 | 2244.3827 | 0.1732 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 136.4242 | 35.8864 | 33.0219 | 2244.3827 | 8.0551 | [6 empty] | 311.4677 | 225.8331 | 41.1963 | [5 empty] | 103.515 | 38.612 | 2244.3827 | [5 empty] | 311.229 | 224.8307 | 40.8916 | [7 empty] | 104.3301 | 38.4452 | 0.832 | 2244.3827 | 0.2283 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 127.7394 | 15.8026 | 30.6887 | 2244.3827 | 11.5011 | [6 empty] | 317.2362 | 228.2778 | 69.9768 | [5 empty] | 99.7161 | 28.3122 | 2244.3827 | [5 empty] | 315.1122 | 226.5117 | 71.4554 | [7 empty] | 99.2328 | 27.471 | 0.9701 | 2244.3827 | 0.5755 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 117.3037 | -9.9293 | 33.051 | 1936.3594 | 13.0531 | [6 empty] | 325.8676 | 231.9359 | 113.0405 | [5 empty] | 94.4536 | 13.9505 | 2244.3827 | [5 empty] | 323.6159 | 230.3309 | 113.9144 | [7 empty] | 93.8483 | 13.3677 | 0.8403 | 2244.3827 | 0.3706 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.0119 | -38.5009 | 39.15 | 4803.3861 | 12.4687 | [6 empty] | 337.5333 | 236.88 | 171.2434 | [5 empty] | 88.0391 | -3.7201 | 3175.9918 | [5 empty] | 335.108 | 235.5759 | 171.3331 | [7 empty] | 87.2135 | -3.9637 | 0.8608 | 3207.7763 | 0.2106 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 93.8496 | -69.3028 | 47.3445 | 7608.2631 | 11.9637 | [6 empty] | 352.3728 | 243.1691 | 245.2812 | [5 empty] | 80.8481 | -23.7785 | 4499.0973 | [5 empty] | 351.6968 | 243.0387 | 241.5864 | [7 empty] | 81.097 | -22.7741 | 1.0348 | 4432.6307 | 0.3472 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 82.5203 | -98.9994 | 54.4856 | 13855.1836 | 11.3812 | [6 empty] | 370.5046 | 250.8536 | 335.7447 | [5 empty] | 73.2509 | -45.3081 | 6208.278 | [5 empty] | 370.9022 | 251.3592 | 333.2372 | [7 empty] | 73.5738 | -44.5619 | 0.8131 | 6135.0621 | 0.2182 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 71.5012 | -127.088 | 60.0354 | 83615.3723 | 10.8028 | [6 empty] | 391.8504 | 259.9002 | 442.244 | [5 empty] | 65.6244 | -67.3409 | 8925.7657 | [5 empty] | 389.5048 | 259.4435 | 439.6226 | [7 empty] | 64.8031 | -66.7911 | 0.9884 | 8891.1052 | 0.1776 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 100.4287 | 61.8885 | 22.3473 | 2244.3827 | 5.4555 | [6 empty] | 338.8811 | 282.6442 | 29.1279 | [5 empty] | 79.0432 | 55.4029 | 2244.3827 | [5 empty] | 333.7675 | 279.1267 | 28.9047 | [7 empty] | 77.9206 | 55.1774 | 1.145 | 2244.3827 | 0.3523 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 98.8477 | 59.0642 | 20.8564 | 2244.3827 | 5.1185 | [6 empty] | 339.7529 | 283.0137 | 33.4775 | [5 empty] | 78.6354 | 53.9209 | 2244.3827 | [5 empty] | 337.4306 | 280.755 | 33.5629 | [7 empty] | 78.6177 | 53.5824 | 0.3389 | 2244.3827 | 0.2501 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 96.3021 | 49.0644 | 19.1099 | 2244.3827 | 6.009 | [6 empty] | 342.8868 | 284.3419 | 49.1135 | [5 empty] | 77.196 | 48.6825 | 2244.3827 | [5 empty] | 342.2515 | 283.2113 | 48.8242 | [7 empty] | 77.643 | 48.5548 | 0.4649 | 2244.3827 | 0.1749 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 90.5979 | 30.5789 | 18.2201 | 2244.3827 | 9.8576 | [6 empty] | 348.6554 | 286.7866 | 77.8941 | [5 empty] | 74.649 | 39.3883 | 2244.3827 | [5 empty] | 346.518 | 285.1992 | 78.9791 | [7 empty] | 74.0666 | 38.8399 | 0.8 | 2244.3827 | 0.315 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 83.5469 | 6.4715 | 23.3948 | 3176.8591 | 14.3324 | [6 empty] | 357.2867 | 290.4447 | 120.9578 | [5 empty] | 71.0671 | 26.2597 | 2550.0433 | [5 empty] | 357.498 | 290.2798 | 121.7621 | [7 empty] | 71.2062 | 25.9516 | 0.338 | 2558.0577 | 0.228 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.0014 | -21.0218 | 32.2565 | 4541.9217 | 15.0347 | [6 empty] | 368.9524 | 295.3888 | 179.1606 | [5 empty] | 66.6153 | 9.8389 | 3282.2134 | [5 empty] | 369.3063 | 295.3887 | 180.0439 | [7 empty] | 66.7238 | 9.5618 | 0.2975 | 3290.7107 | 0.177 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.4131 | -51.2043 | 42.4656 | 6582.7744 | 13.9574 | [6 empty] | 383.7919 | 301.6779 | 253.1984 | [5 empty] | 61.5101 | -9.1509 | 4217.2063 | [5 empty] | 383.2978 | 300.9994 | 250.7423 | [7 empty] | 61.9673 | -8.6957 | 0.6451 | 4185.3357 | 0.2346 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.3398 | -81.0575 | 51.2344 | 10258.2605 | 12.9924 | [6 empty] | 401.9237 | 309.3624 | 343.6619 | [5 empty] | 55.9821 | -29.9332 | 5473.133 | [5 empty] | 400.1915 | 307.8835 | 343.8598 | [7 empty] | 55.7489 | -30.3108 | 0.4438 | 5503.6919 | 0.1775 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.0211 | -109.6815 | 58.0795 | 21436.7431 | 12.098 | [6 empty] | 423.2695 | 318.409 | 450.1612 | [5 empty] | 50.2912 | -51.6067 | 7292.2484 | [5 empty] | 421.9042 | 318.0925 | 442.4564 | [7 empty] | 50.5983 | -50.0332 | 1.6031 | 7134.2942 | 0.4325 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 58.6674 | 74.3458 | 10.839 | 2244.3827 | 5.1801 | [6 empty] | 378.8482 | 357.0712 | 39.1991 | [5 empty] | 53.1193 | 65.0344 | 2244.3827 | [5 empty] | 373.9888 | 353.4275 | 39.5934 | [7 empty] | 52.1079 | 64.6293 | 1.0895 | 2244.3827 | 0.3416 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 57.7545 | 71.7778 | 9.4258 | 2244.3827 | 4.6493 | [6 empty] | 379.72 | 357.4407 | 43.5488 | [5 empty] | 52.859 | 63.723 | 2244.3827 | [5 empty] | 374.8433 | 353.7482 | 44.277 | [7 empty] | 51.821 | 63.2014 | 1.1617 | 2244.3827 | 0.3621 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.4911 | 62.7559 | 5.858 | 2244.3827 | 3.8123 | [6 empty] | 382.854 | 358.7689 | 59.1848 | [5 empty] | 51.9365 | 59.0719 | 2244.3827 | [5 empty] | 381.0095 | 356.8824 | 59.0999 | [7 empty] | 51.9099 | 58.8649 | 0.2087 | 2244.3827 | 0.1406 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.0223 | 45.9248 | 5.5538 | 1945.1043 | 5.2974 | [6 empty] | 388.6225 | 361.2136 | 87.9653 | [5 empty] | 50.2909 | 50.7605 | 2456.6525 | [5 empty] | 386.5913 | 359.503 | 88.4642 | [7 empty] | 49.9451 | 50.4225 | 0.4836 | 2472.0196 | 0.1725 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.6326 | 23.6334 | 15.2733 | 3383.9783 | 10.6039 | [6 empty] | 397.2538 | 364.8717 | 131.029 | [5 empty] | 47.9472 | 38.8913 | 1889.6089 | [5 empty] | 395.1457 | 363.0952 | 130.3409 | [7 empty] | 47.7485 | 38.8452 | 0.204 | 1889.2681 | 0.1212 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.1362 | -2.3574 | 26.2055 | 4354.7869 | 17.291 | [6 empty] | 408.9195 | 369.8158 | 189.2319 | [5 empty] | 44.9855 | 23.8343 | 3345.0699 | [5 empty] | 406.1617 | 368.0455 | 188.8075 | [7 empty] | 44.3405 | 23.7343 | 0.6528 | 3355.9615 | 0.2115 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.6266 | -31.4642 | 37.7081 | 5843.8021 | 17.3842 | [6 empty] | 423.7591 | 376.1049 | 263.2697 | [5 empty] | 41.5215 | 6.1326 | 4019.8053 | [5 empty] | 422.5828 | 375.4254 | 261.9246 | [7 empty] | 41.3491 | 6.3654 | 0.2897 | 4013.2066 | 0.1733 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.3766 | -60.9689 | 47.5768 | 8223.1314 | 15.7499 | [6 empty] | 441.8908 | 383.7894 | 353.7332 | [5 empty] | 37.6873 | -13.5879 | 4941.486 | [5 empty] | 439.5462 | 381.7817 | 351.7823 | [7 empty] | 37.6014 | -13.5355 | 0.1007 | 4940.4585 | 0.12 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.7529 | -89.8445 | 55.6297 | 13112.2597 | 14.438 | [6 empty] | 463.2367 | 392.836 | 460.2324 | [5 empty] | 33.6479 | -34.528 | 6214.0477 | [5 empty] | 460.4408 | 391.0137 | 455.2104 | [7 empty] | 33.5344 | -33.8528 | 0.6848 | 6174.4153 | 0.2438 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 19.9655 | 86.7321 | 15.2361 | 2451.3064 | 6.1056 | [6 empty] | 427.6823 | 448.0103 | 51.5048 | [5 empty] | 29.3255 | 74.7101 | 2428.6902 | [5 empty] | 426.9211 | 446.677 | 50.8483 | [7 empty] | 29.6563 | 74.7109 | 0.3308 | 2417.1742 | 0.1295 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.4848 | 84.3887 | 14.5308 | 2517.8275 | 5.8666 | [6 empty] | 428.5541 | 448.3797 | 55.8544 | [5 empty] | 29.164 | 73.5509 | 2467.5674 | [5 empty] | 427.2583 | 446.7759 | 56.1751 | [7 empty] | 29.2072 | 73.2891 | 0.2654 | 2470.302 | 0.1236 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.0795 | 76.2804 | 11.7214 | 1950.7931 | 5.2853 | [6 empty] | 431.6881 | 449.708 | 71.4904 | [5 empty] | 28.5899 | 69.429 | 2584.4297 | [5 empty] | 430.4014 | 448.7478 | 71.8627 | [7 empty] | 28.2901 | 69.2658 | 0.3414 | 2591.3374 | 0.1138 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.1337 | 61.0352 | 10.4718 | 3018.2576 | 5.2882 | [6 empty] | 437.4566 | 452.1527 | 100.2709 | [5 empty] | 27.559 | 62.0211 | 1921.2497 | [5 empty] | 434.7553 | 450.9235 | 101.4616 | [7 empty] | 26.482 | 61.712 | 1.1205 | 1913.8009 | 0.3728 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.7208 | 40.5834 | 15.647 | 3506.701 | 6.6333 | [6 empty] | 446.0879 | 455.8108 | 143.3346 | [5 empty] | 26.0758 | 51.3488 | 3024.8201 | [5 empty] | 443.478 | 454.6444 | 144.6584 | [7 empty] | 25.0267 | 51.0049 | 1.104 | 3045.0206 | 0.384 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.3596 | 16.3034 | 24.4013 | 4228.9566 | 10.7181 | [6 empty] | 457.7536 | 460.7548 | 201.5375 | [5 empty] | 24.1759 | 37.6529 | 3385.0964 | [5 empty] | 456.9111 | 460.8208 | 202.2253 | [7 empty] | 23.6035 | 37.5727 | 0.578 | 3394.9834 | 0.2349 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.195 | -11.3949 | 35.1087 | 5333.8399 | 20.8892 | [6 empty] | 472.5932 | 467.044 | 275.5753 | [5 empty] | 21.9167 | 21.3279 | 3885.7566 | [5 empty] | 471.0019 | 467.0406 | 273.8858 | [7 empty] | 21.2251 | 21.809 | 0.8425 | 3880.7104 | 0.624 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.2924 | -40.0389 | 44.8484 | 6981.4559 | 19.6434 | [6 empty] | 490.7249 | 474.7285 | 366.0388 | [5 empty] | 19.369 | 2.8608 | 4569.6763 | [5 empty] | 487.0962 | 472.9924 | 368.038 | [7 empty] | 18.0812 | 2.3059 | 1.4022 | 4611.1603 | 0.6418 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.011 | -68.7668 | 53.4653 | 9787.6519 | 18.3274 | [6 empty] | 512.0708 | 483.7751 | 472.5381 | [5 empty] | 16.6302 | -17.0652 | 5491.1242 | [5 empty] | 509.9323 | 483.2506 | 468.768 | [7 empty] | 16.1245 | -16.3519 | 0.8744 | 5465.3846 | 0.4119 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.0167 | 99.041 | 28.1945 | 1902.0392 | 7.6666 | [6 empty] | 485.1728 | 555.0694 | 65.9917 | [5 empty] | 7.9533 | 84.1961 | 1940.1707 | [5 empty] | 486.6939 | 556.715 | 65.7608 | [7 empty] | 8.0452 | 84.3862 | 0.2111 | 1941.2632 | 0.0932 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.086 | 96.8957 | 27.5985 | 1890.3183 | 7.6537 | [6 empty] | 486.0446 | 555.4388 | 70.3413 | [5 empty] | 7.8562 | 83.1681 | 1932.1128 | [5 empty] | 487.5408 | 556.9906 | 70.4978 | [7 empty] | 7.9418 | 83.2568 | 0.1232 | 1932.4651 | 0.0689 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -15.985 | 89.6429 | 25.5889 | 1854.5946 | 7.7523 | [6 empty] | 489.1786 | 556.767 | 85.9773 | [5 empty] | 7.5102 | 79.5054 | 1905.3983 | [5 empty] | 489.1616 | 557.4188 | 87.2529 | [7 empty] | 7.0966 | 79.316 | 0.4549 | 1902.2666 | 0.1721 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -16.8972 | 75.9288 | 23.9758 | 3210.0559 | 8.5648 | [6 empty] | 494.9471 | 559.2118 | 114.7579 | [5 empty] | 6.8856 | 72.8936 | 1863.2051 | [5 empty] | 494.663 | 559.7568 | 116.7145 | [7 empty] | 6.3249 | 72.5628 | 0.651 | 1859.3822 | 0.2429 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -17.8812 | 57.2469 | 24.6172 | 3586.3762 | 10.0534 | [6 empty] | 503.5785 | 562.8699 | 157.8215 | [5 empty] | 5.9796 | 63.3025 | 3134.3758 | [5 empty] | 502.7317 | 563.4738 | 159.3068 | [7 empty] | 5.1573 | 63.1425 | 0.8377 | 3147.2975 | 0.3125 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.758 | 34.8165 | 28.5191 | 4138.1248 | 12.4497 | [6 empty] | 515.2442 | 567.8139 | 216.0244 | [5 empty] | 4.8063 | 50.8809 | 3411.7638 | [5 empty] | 514.9 | 568.0775 | 217.4372 | [7 empty] | 4.4044 | 50.6561 | 0.4605 | 3421.6434 | 0.182 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.1354 | 8.7391 | 35.9412 | 4970.5138 | 17.3055 | [6 empty] | 530.0837 | 574.1031 | 290.0622 | [5 empty] | 3.3921 | 35.9094 | 3794.6728 | [5 empty] | 527.5318 | 573.1026 | 293.4446 | [7 empty] | 2.2805 | 35.22 | 1.308 | 3825.8298 | 0.5767 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.2654 | -18.7755 | 44.0397 | 6162.9969 | 24.0242 | [6 empty] | 548.2155 | 581.7876 | 380.5257 | [5 empty] | 1.7719 | 18.7583 | 4313.1576 | [5 empty] | 546.2185 | 579.9897 | 381.6147 | [7 empty] | 1.4496 | 18.3305 | 0.5357 | 4330.3266 | 0.2846 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.5991 | -46.968 | 52.1221 | 7993.6709 | 19.5529 | [6 empty] | 569.5613 | 590.8342 | 487.025 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6482 | [5 empty] | 567.9864 | 590.6796 | 487.4828 | [7 empty] | -0.689 | -0.0192 | 0.6892 | 5012.0076 | 0.6227 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.2599 | 1.6812 | 14.1529 | 3657.8307 | 11.4586 | [6 empty] | 76.8422 | 66.9761 | 31.8797 | [5 empty] | 27.1213 | 12.4882 | 3092.4996 | [5 empty] | 76.9978 | 67.2521 | 30.8456 | [7 empty] | 27.3113 | 13.3432 | 0.8758 | 3036.1074 | 0.7482 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.0526 | -6.4431 | 23.0656 | 4595.3999 | 15.943 | [6 empty] | 261.9052 | 239.2527 | 133.9763 | [5 empty] | 33.7668 | 16.509 | 3554.6347 | [5 empty] | 262.1798 | 238.9809 | 133.3554 | [7 empty] | 34.284 | 16.5915 | 0.5237 | 3540.7406 | 0.1804 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.3267 | -15.6373 | 25.52 | 5158.8998 | 15.5381 | [6 empty] | 212.4046 | 191.4241 | 120.7166 | [5 empty] | 30.9679 | 9.7734 | 3786.092 | [5 empty] | 211.7333 | 190.8649 | 118.1827 | [7 empty] | 31.2733 | 10.5563 | 0.8403 | 3741.9222 | 0.5515 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.4333 | 53.7705 | 19.2989 | 3416.9949 | 7.4574 | [6 empty] | 151.8627 | 191.9009 | 40.4288 | [5 empty] | -13.5929 | 49.5887 | 3175.5389 | [5 empty] | 152.0244 | 191.5375 | 40.3962 | [7 empty] | -13.1388 | 49.4658 | 0.4704 | 3170.9061 | 0.1711 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -51.8899 | -44.8734 | 43.1609 | 14614.3923 | 13.5624 | [6 empty] | 153.4979 | 188.6222 | 188.1223 | [5 empty] | -29.6588 | -7.8782 | 6412.5266 | [5 empty] | 153.8541 | 189.3195 | 186.0701 | [7 empty] | -29.561 | -6.9518 | 0.9315 | 6324.431 | 0.5325 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.9695 | -82.8301 | 48.428 | 32286.0784 | 13.3722 | [6 empty] | 212.0809 | 190.8422 | 258.2605 | [5 empty] | 9.2818 | -34.6943 | 7801.2456 | [5 empty] | 211.7379 | 190.2925 | 257.8567 | [7 empty] | 9.4401 | -34.7762 | 0.1782 | 7809.6496 | 0.1014 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.1951 | 16.4431 | 14.9425 | 4479.9752 | 9.3938 | [6 empty] | 74.7271 | 90.6424 | 36.6136 | [5 empty] | -9.3349 | 24.0518 | 3682.8047 | [5 empty] | 75.1757 | 90.736 | 36.136 | [7 empty] | -8.6742 | 24.3039 | 0.7072 | 3654.8041 | 0.4161 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 112.8193 | -0.8266 | 32.5205 | 2244.3827 | 11.0491 | [6 empty] | 185.3267 | 126.8577 | 54.5649 | [5 empty] | 83.4333 | 13.1034 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.3021 | 126.6849 | 53.7211 | [7 empty] | 83.8775 | 13.4219 | 0.5465 | 2244.3827 | 0.2299 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.1922 | 43.5077 | 39.7403 | 4580.6474 | 12.0256 | [6 empty] | 183.4712 | 270.7855 | 92.4954 | [5 empty] | -44.754 | 48.3982 | 3809.3158 | [5 empty] | 182.9274 | 270.9561 | 93.7782 | [7 empty] | -45.4247 | 48.068 | 0.7476 | 3828.9408 | 0.2979 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.3617 | -100.56 | 49.8 | 4.391e+18 | 8.9236 | [6 empty] | 115.0649 | 110.8721 | 220.2179 | [5 empty] | -13.3829 | -51.77 | 25330.7333 | [5 empty] | 114.7824 | 111.0287 | 216.9447 | [7 empty] | -13.3013 | -50.5662 | 1.2065 | 23019.9381 | 0.1987 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.4285 | -3.8186 | 21.4861 | 2244.3827 | 9.158 | [6 empty] | 64.4174 | 46.2681 | 23.9355 | [5 empty] | 44.2453 | 5.8592 | 2244.3827 | [5 empty] | 64.2694 | 46.2458 | 23.8912 | [7 empty] | 44.0237 | 5.9145 | 0.2284 | 2244.3827 | 0.0842 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.3886 | 31.415 | 31.5279 | 4726.0855 | 11.3419 | [6 empty] | 86.1941 | 130.5727 | 46.3749 | [5 empty] | -36.0824 | 35.1476 | 3890.4953 | [5 empty] | 86.1737 | 130.1174 | 46.1516 | [7 empty] | -35.6711 | 35.078 | 0.4171 | 3884.3013 | 0.1579 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.8612 | -77.8259 | 35.298 | 4.391e+18 | 7.6977 | [6 empty] | 46.5649 | 41.2552 | 100.2779 | [5 empty] | -6.7623 | -42.8981 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.4134 | 41.913 | 98.6823 | [7 empty] | -5.8521 | -41.6797 | 1.5208 | 6.4036e+17 | 0.7684 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 82.6466 | 37.362 | 16.2701 | 2244.3827 | 7.997 | [6 empty] | 322.5991 | 273.2948 | 66.8317 | [5 empty] | 67.0865 | 42.116 | 2244.3827 | [5 empty] | 322.1448 | 272.1164 | 65.5845 | [7 empty] | 67.8607 | 42.2568 | 0.7869 | 2244.3827 | 0.1952 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.7157 | -80.552 | 43.6354 | 31966.2632 | 11.7531 | [6 empty] | 165.8893 | 129.8338 | 190.0744 | [5 empty] | 26.7584 | -37.017 | 7936.4745 | [5 empty] | 164.5265 | 128.9338 | 189.08 | [7 empty] | 26.4053 | -36.9923 | 0.3539 | 7966.4086 | 0.1912

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*