## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.6 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3722 | -0.7206 | 0.6882 | 24710.7137 | 1.4248 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5231 | 0.5231 | 0.5231 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5799.2404 | 47.9829 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5231 | 0.9961 | [7 empty] | -0.3881 | -0.7558 | 0.7264 | 24457.2387 | 1.5001 | 47.9829 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3728 | -0.7204 | 0.6885 | 24774.7079 | 1.4252 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5231 | 0.5231 | 0.5231 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5799.2257 | 47.9835 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5232 | 0.9958 | [7 empty] | -0.3892 | -0.7552 | 0.7265 | 24403.8286 | 1.4997 | 47.991 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7219 | 0.6901 | 24616.786 | 1.428 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5799.1515 | 47.9862 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5231 | 0.9956 | [7 empty] | -0.3889 | -0.7552 | 0.7263 | 24412.4371 | 1.4994 | 47.9825 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.3729 | -0.7224 | 0.6901 | 24713.8241 | 1.4286 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5233 | 0.5233 | 0.5232 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5798.9854 | 47.9922 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5231 | 0.9953 | [7 empty] | -0.3888 | -0.7547 | 0.7259 | 24351.9771 | 1.4984 | 47.9848 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3737 | -0.7231 | 0.6912 | 24434.5666 | 1.4298 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5234 | 0.5234 | 0.5234 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5798.7018 | 48.0025 |  |  |  |  | 0.4867 | 0.523 | 0.9957 | [7 empty] | -0.3879 | -0.7555 | 0.726 | 24434.7572 | 1.4992 | 47.9743 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3742 | -0.7245 | 0.6926 | 24312.7465 | 1.4324 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5237 | 0.5237 | 0.5236 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5798.2789 | 48.018 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5229 | 0.9951 | [7 empty] | -0.3882 | -0.7548 | 0.7255 | 24370.3411 | 1.498 | 47.9725 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.375 | -0.7264 | 0.6946 | 24157.315 | 1.436 | 46.8456 | [5 empty] | 0.524 | 0.524 | 0.5239 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5797.6969 | 48.0392 |  |  |  |  | 0.4864 | 0.5229 | 0.9953 | [7 empty] | -0.3888 | -0.755 | 0.726 | 24420.9598 | 1.499 | 47.9715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3746 | -0.7349 | 0.7014 | 23608.4416 | 1.4492 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5244 | 0.5245 | 0.5243 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5796.9381 | 48.0669 |  |  |  |  | 0.4884 | 0.5246 | 0.9999 | [7 empty] | -0.3893 | -0.7591 | 0.7297 | 24591.4626 | 1.5072 | 48.0732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3749 | -0.7348 | 0.7015 | 23596.714 | 1.4493 | 47.3248 | [5 empty] | 0.525 | 0.5251 | 0.5247 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5795.9864 | 48.1017 |  |  |  |  | 0.4881 | 0.5245 | 0.9992 | [7 empty] | -0.3895 | -0.7583 | 0.7292 | 24533.1367 | 1.5058 | 48.0652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3771 | -0.7377 | 0.7052 | 23191.8279 | 1.4552 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5257 | 0.5258 | 0.5253 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5794.827 | 48.1442 |  |  |  |  | 0.4954 | 0.5294 | 0.9964 | [7 empty] | -0.3775 | -0.7525 | 0.7177 | 22547.7986 | 1.48 | 48.3619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3747 | -0.7461 | 0.7109 | 23090.5756 | 1.4681 | 47.9026 | [5 empty] | 0.5265 | 0.5266 | 0.526 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5793.4463 | 48.195 |  |  |  |  | 0.4954 | 0.5294 | 0.9958 | [7 empty] | -0.3773 | -0.7518 | 0.7171 | 22478.7233 | 1.4784 | 48.3611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3672 | -0.7553 | 0.7145 | 21661.5349 | 1.4745 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5274 | 0.5276 | 0.5268 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5791.8321 | 48.2545 |  |  |  |  | 0.4951 | 0.5294 | 0.9952 | [7 empty] | -0.3782 | -0.7509 | 0.7168 | 22418.5961 | 1.4774 | 48.3638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.3667 | -0.756 | 0.7148 | 21662.582 | 1.4755 | 48.6934 | [5 empty] | 0.5285 | 0.5287 | 0.5277 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5789.9732 | 48.3232 |  |  |  |  | 0.496 | 0.5304 | 0.9982 | [7 empty] | -0.3798 | -0.7536 | 0.7199 | 22561.333 | 1.4838 | 48.4266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3698 | -0.7564 | 0.7168 | 19986.8486 | 1.472 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5298 | 0.53 | 0.5288 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5787.8598 | 48.4016 |  |  |  |  | 0.496 | 0.5305 | 0.9977 | [7 empty] | -0.3796 | -0.753 | 0.7193 | 22491.0116 | 1.4824 | 48.4282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.3686 | -0.7567 | 0.7165 | 19969.1143 | 1.4717 | 49.5171 | [5 empty] | 0.5312 | 0.5315 | 0.53 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5785.4831 | 48.4901 |  |  |  |  | 0.4992 | 0.5338 | 1.0005 | [7 empty] | -0.38 | -0.7538 | 0.7201 | 22050.3074 | 1.4826 | 48.63 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3688 | -0.7623 | 0.7212 | 19549.3698 | 1.4802 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5328 | 0.5331 | 0.5314 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5782.8357 | 48.5892 |  |  |  |  | 0.4992 | 0.5339 | 1.0002 | [7 empty] | -0.3803 | -0.7532 | 0.7198 | 21991.7973 | 1.4816 | 48.636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3751 | -0.7788 | 0.7386 | 18434.4478 | 1.5099 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5345 | 0.535 | 0.5329 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5779.9112 | 48.6992 |  |  |  |  | 0.4992 | 0.5337 | 1.0005 | [7 empty] | -0.3798 | -0.7538 | 0.7201 | 22062.8722 | 1.4826 | 48.6246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3768 | -0.7786 | 0.7393 | 18467.1238 | 1.5109 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5365 | 0.537 | 0.5345 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5776.7043 | 48.8206 |  |  |  |  | 0.5001 | 0.536 | 1.0023 | [7 empty] | -0.3845 | -0.7538 | 0.7226 | 21866.4633 | 1.4855 | 48.76 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3871 | -0.7905 | 0.7549 | 18027.7211 | 1.5378 | 52.1232 | [5 empty] | 0.5386 | 0.5392 | 0.5364 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1513 | 5773.2113 | 48.9536 |  |  |  |  | 0.4999 | 0.5362 | 1.0023 | [7 empty] | -0.3857 | -0.7533 | 0.7229 | 21834.5362 | 1.4856 | 48.7741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3892 | -0.7991 | 0.7632 | 17630.1396 | 1.5529 | 52.7388 | [5 empty] | 0.541 | 0.5416 | 0.5384 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5769.4293 | 49.0986 |  |  |  |  | 0.5369 | 0.5623 | 1.0055 | [7 empty] | -0.3369 | -0.7416 | 0.6869 | 17105.5354 | 1.408 | 50.3129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4037 | -0.821 | 0.7895 | 16909.4954 | 1.5993 | 54.2653 | [5 empty] | 0.5435 | 0.5443 | 0.5406 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5765.3569 | 49.2559 |  |  |  |  | 0.5092 | 0.5458 | 1.0173 | [7 empty] | -0.39 | -0.7636 | 0.7337 | 21466.5872 | 1.5059 | 49.3468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.4175 | -0.8357 | 0.8092 | 16436.3834 | 1.633 | 55.3649 | [5 empty] | 0.5463 | 0.5472 | 0.5429 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5760.9936 | 49.4257 |  |  |  |  | 0.5377 | 0.5626 | 1.0107 | [7 empty] | -0.3379 | -0.7476 | 0.6925 | 17401.4466 | 1.4216 | 50.3334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4226 | -0.8482 | 0.8225 | 16041.8414 | 1.6569 | 56.2376 | [5 empty] | 0.5493 | 0.5502 | 0.5455 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5756.3404 | 49.6085 |  |  |  |  | 0.5378 | 0.5625 | 1.0103 | [7 empty] | -0.3366 | -0.7474 | 0.6917 | 17379.1999 | 1.4203 | 50.3249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4226 | -0.8478 | 0.8222 | 16043.4437 | 1.6561 | 56.224 | [5 empty] | 0.5525 | 0.5536 | 0.5482 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5751.3993 | 49.8043 |  |  |  |  | 0.5459 | 0.5738 | 1.0183 | [7 empty] | -0.3469 | -0.7466 | 0.6963 | 16674.2869 | 1.4212 | 50.9806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4264 | -0.8588 | 0.8335 | 15681.4671 | 1.6763 | 57.0194 | [5 empty] | 0.5559 | 0.5571 | 0.5511 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5746.1736 | 50.0135 |  |  |  |  | 0.5484 | 0.5789 | 1.0244 | [7 empty] | -0.3572 | -0.7488 | 0.7035 | 16588.5193 | 1.4318 | 51.2742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4304 | -0.8711 | 0.846 | 15335.6506 | 1.699 | 57.8697 | [5 empty] | 0.5596 | 0.5609 | 0.5543 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5740.6674 | 50.2362 |  |  |  |  | 0.5487 | 0.5785 | 1.0244 | [7 empty] | -0.3547 | -0.7493 | 0.7026 | 16597.664 | 1.431 | 51.2532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4358 | -0.8875 | 0.8628 | 14833.6374 | 1.7289 | 59.0939 | [5 empty] | 0.5635 | 0.565 | 0.5576 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5734.8863 | 50.4726 |  |  |  |  | 0.5484 | 0.5785 | 1.0244 | [7 empty] | -0.3558 | -0.7493 | 0.7032 | 16618.95 | 1.4318 | 51.249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4396 | -0.8967 | 0.8726 | 14576.1454 | 1.7462 | 59.786 | [5 empty] | 0.5677 | 0.5693 | 0.5612 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5728.8364 | 50.7229 |  |  |  |  | 0.5612 | 0.5969 | 1.0376 | [7 empty] | -0.3743 | -0.748 | 0.7119 | 15679.3862 | 1.437 | 52.2964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.4471 | -0.9171 | 0.8939 | 14185.7677 | 1.7854 | 61.1101 | [5 empty] | 0.5721 | 0.5739 | 0.565 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5722.5252 | 50.9873 |  |  |  |  | 0.5609 | 0.5971 | 1.0374 | [7 empty] | -0.3756 | -0.7475 | 0.7122 | 15669.0794 | 1.437 | 52.3052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4502 | -0.9246 | 0.9019 | 13972.1659 | 1.7993 | 61.7185 | [5 empty] | 0.5767 | 0.5788 | 0.569 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5715.9612 | 51.2658 |  |  |  |  | 0.5706 | 0.6104 | 1.0412 | [7 empty] | -0.3844 | -0.7396 | 0.7105 | 14798.824 | 1.4241 | 53.048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4575 | -0.9438 | 0.9221 | 13625.0734 | 1.8364 | 63.003 | [5 empty] | 0.5817 | 0.5839 | 0.5732 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5709.1532 | 51.5586 |  |  |  |  | 0.5707 | 0.6101 | 1.0409 | [7 empty] | -0.3833 | -0.7396 | 0.7098 | 14798.3101 | 1.4231 | 53.0334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4618 | -0.9569 | 0.9355 | 13405.4308 | 1.861 | 63.8635 | [5 empty] | 0.5869 | 0.5893 | 0.5776 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5702.1113 | 51.8658 |  |  |  |  | 0.5705 | 0.6103 | 1.0411 | [7 empty] | -0.3844 | -0.7395 | 0.7104 | 14801.387 | 1.4238 | 53.0416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4676 | -0.9757 | 0.9546 | 13081.4824 | 1.8964 | 65.1453 | [5 empty] | 0.5924 | 0.595 | 0.5823 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5694.8461 | 52.1874 |  |  |  |  | 0.5741 | 0.6181 | 1.0502 | [7 empty] | -0.4006 | -0.7423 | 0.7219 | 14714.1279 | 1.4421 | 53.4735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.4735 | -0.9888 | 0.9689 | 12893.8639 | 1.9223 | 66.0137 | [5 empty] | 0.5982 | 0.601 | 0.5873 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5687.369 | 52.5236 |  |  |  |  | 0.5744 | 0.6181 | 1.0505 | [7 empty] | -0.3999 | -0.7428 | 0.7218 | 14720.3708 | 1.4422 | 53.4753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4823 | -1.0123 | 0.9936 | 12565.308 | 1.9681 | 67.5723 | [5 empty] | 0.6042 | 0.6072 | 0.5925 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5679.6917 | 52.8743 |  |  |  |  | 0.6243 | 0.6565 | 1.0421 | [7 empty] | -0.3346 | -0.7035 | 0.6529 | 11864.5626 | 1.2949 | 55.55 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.4831 | -1.0131 | 0.9947 | 12581.5344 | 1.9694 | 67.5744 | [5 empty] | 0.6106 | 0.6138 | 0.5979 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5671.8266 | 53.2395 |  |  |  |  | 0.6123 | 0.6447 | 1.0374 | [7 empty] | -0.3389 | -0.7082 | 0.6591 | 12292.0015 | 1.3105 | 54.9201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4881 | -1.0308 | 1.0125 | 12362.5344 | 2.0029 | 68.6994 | [5 empty] | 0.6172 | 0.6207 | 0.6036 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5663.7863 | 53.6193 |  |  |  |  | 0.6287 | 0.6706 | 1.0457 | [7 empty] | -0.3649 | -0.6911 | 0.6593 | 11509.4181 | 1.2945 | 56.2934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.5014 | -1.0687 | 1.0519 | 11991.8329 | 2.0778 | 70.9811 | [5 empty] | 0.6242 | 0.6279 | 0.6095 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5655.5841 | 54.0137 |  |  |  |  | 0.6284 | 0.6701 | 1.0458 | [7 empty] | -0.3644 | -0.6918 | 0.6596 | 11528.831 | 1.2952 | 56.2678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.512 | -1.094 | 1.0792 | 11773.7961 | 2.1287 | 72.4917 | [5 empty] | 0.6314 | 0.6355 | 0.6157 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5647.2331 | 54.4226 |  |  |  |  | 0.6512 | 0.6984 | 1.0646 | [7 empty] | -0.3802 | -0.6871 | 0.665 | 10980.5521 | 1.2965 | 57.7317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5112 | -1.0913 | 1.0764 | 11763.4656 | 2.122 | 72.4231 | [5 empty] | 0.639 | 0.6433 | 0.6222 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5638.7469 | 54.846 |  |  |  |  | 0.6518 | 0.6984 | 1.0657 | [7 empty] | -0.3788 | -0.6888 | 0.6654 | 10997.6796 | 1.2976 | 57.7337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5198 | -1.1161 | 1.1022 | 11565.5788 | 2.1708 | 73.8713 | [5 empty] | 0.6469 | 0.6515 | 0.6289 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5630.1389 | 55.2838 |  |  |  |  | 0.6517 | 0.6984 | 1.0646 | [7 empty] | -0.3787 | -0.6873 | 0.6642 | 10974.3682 | 1.2947 | 57.735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5265 | -1.1415 | 1.1277 | 11378.251 | 2.22 | 75.3156 | [5 empty] | 0.6551 | 0.66 | 0.6359 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5621.4229 | 55.736 |  |  |  |  | 0.6631 | 0.713 | 1.0739 | [7 empty] | -0.388 | -0.684 | 0.667 | 10720.0993 | 1.2956 | 58.477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.537 | -1.1669 | 1.1549 | 11199.169 | 2.2711 | 76.8005 | [5 empty] | 0.6636 | 0.6689 | 0.6432 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5612.6121 | 56.2024 |  |  |  |  | 0.6881 | 0.7379 | 1.1053 | [7 empty] | -0.3911 | -0.7009 | 0.6823 | 10574.4616 | 1.3235 | 59.7185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5446 | -1.1888 | 1.1778 | 11069.3822 | 2.3145 | 78.0058 | [5 empty] | 0.6725 | 0.678 | 0.6508 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5603.7202 | 56.6831 |  |  |  |  | 0.6882 | 0.7377 | 1.1058 | [7 empty] | -0.3903 | -0.7019 | 0.6827 | 10587.569 | 1.3242 | 59.7087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5513 | -1.2101 | 1.1997 | 10940.6701 | 2.3563 | 79.1925 | [5 empty] | 0.6817 | 0.6876 | 0.6587 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5594.7603 | 57.1778 |  |  |  |  | 0.7312 | 0.7648 | 1.0683 | [7 empty] | -0.295 | -0.6331 | 0.5719 | 9098.6616 | 1.1056 | 61.033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5608 | -1.2335 | 1.2247 | 10826.917 | 2.4033 | 80.4324 | [5 empty] | 0.6912 | 0.6975 | 0.6668 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5585.7453 | 57.6865 |  |  |  |  | 0.7313 | 0.7648 | 1.0687 | [7 empty] | -0.2951 | -0.6336 | 0.5723 | 9103.1412 | 1.106 | 61.0349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.569 | -1.2555 | 1.248 | 10713.7057 | 2.4473 | 81.6285 | [5 empty] | 0.7011 | 0.7077 | 0.6753 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5576.6881 | 58.209 |  |  |  |  | 0.7487 | 0.7885 | 1.08 | [7 empty] | -0.3121 | -0.6217 | 0.5718 | 8842.9952 | 1.0969 | 62.1729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5767 | -1.278 | 1.2714 | 10611.3946 | 2.4917 | 82.8007 | [5 empty] | 0.7113 | 0.7184 | 0.684 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5567.601 | 58.7452 |  |  |  |  | 0.7483 | 0.7881 | 1.0794 | [7 empty] | -0.3116 | -0.6214 | 0.5713 | 8842.4354 | 1.0954 | 62.1528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5853 | -1.2994 | 1.2943 | 10508.5924 | 2.5345 | 83.9615 | [5 empty] | 0.7219 | 0.7293 | 0.6931 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5558.4958 | 59.2949 |  |  |  |  | 0.7389 | 0.8058 | 1.1782 | [7 empty] | -0.4588 | -0.7225 | 0.7409 | 10196.357 | 1.4236 | 62.989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.5938 | -1.3086 | 1.3064 | 10208.2878 | 2.5539 | 85.6358 | [5 empty] | 0.7329 | 0.7407 | 0.7024 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5549.3844 | 59.858 |  |  |  |  | 0.7904 | 0.8397 | 1.1457 | [7 empty] | -0.3558 | -0.6531 | 0.6227 | 8837.4711 | 1.1885 | 64.558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.6047 | -1.3276 | 1.3283 | 10069.6259 | 2.5936 | 86.984 | [5 empty] | 0.7442 | 0.7524 | 0.7121 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5540.2777 | 60.4343 |  |  |  |  | 0.7902 | 0.8393 | 1.1452 | [7 empty] | -0.3551 | -0.6528 | 0.6221 | 8836.0937 | 1.1866 | 64.541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.6047 | -1.3274 | 1.328 | 10071.231 | 2.5907 | 86.9695 | [5 empty] | 0.7559 | 0.7646 | 0.7221 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5531.1865 | 61.0237 |  |  |  |  | 0.7903 | 0.8394 | 1.1452 | [7 empty] | -0.3552 | -0.6527 | 0.6219 | 8833.9251 | 1.1857 | 64.5463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6163 | -1.3348 | 1.34 | 9753.7349 | 2.6096 | 88.9375 | [5 empty] | 0.7679 | 0.7771 | 0.7324 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5522.1209 | 61.6259 |  |  |  |  | 0.8131 | 0.8649 | 1.1676 | [7 empty] | -0.3635 | -0.6555 | 0.6291 | 8693.6986 | 1.1964 | 65.6991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6046 | -1.407 | 1.3988 | 9704.8507 | 2.7406 | 91.2712 | [5 empty] | 0.7803 | 0.79 | 0.743 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5513.0908 | 62.2409 |  |  |  |  | 0.8134 | 0.8651 | 1.1678 | [7 empty] | -0.363 | -0.6554 | 0.6288 | 8690.8138 | 1.1952 | 65.7085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5762 | -1.4547 | 1.4298 | 9734.5034 | 2.8206 | 92.2276 | [5 empty] | 0.7931 | 0.8032 | 0.754 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5504.105 | 62.8683 |  |  |  |  | 0.9053 | 0.9375 | 1.137 | [7 empty] | -0.2267 | -0.5445 | 0.4601 | 7331.0902 | 0.8763 | 68.8774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5765 | -1.4538 | 1.429 | 9731.9026 | 2.8159 | 92.2183 | [5 empty] | 0.8063 | 0.8169 | 0.7653 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5495.1724 | 63.508 |  |  |  |  | 0.913 | 0.9554 | 1.1534 | [7 empty] | -0.2654 | -0.5427 | 0.4801 | 7331.4167 | 0.9063 | 69.641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.5972 | -1.5187 | 1.4967 | 9578.9582 | 2.95 | 95.2094 | [5 empty] | 0.8199 | 0.831 | 0.7769 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5486.3011 | 64.1598 |  |  |  |  | 0.9427 | 0.9834 | 1.175 | [7 empty] | -0.2543 | -0.5428 | 0.4737 | 7222.215 | 0.8957 | 70.8142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6619 | -1.5719 | 1.572 | 9394.6399 | 3.0776 | 98.5377 | [5 empty] | 0.8339 | 0.8455 | 0.7888 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5477.4985 | 64.8235 |  |  |  |  | 0.9424 | 0.9833 | 1.1753 | [7 empty] | -0.2553 | -0.5434 | 0.4747 | 7227.0995 | 0.8957 | 70.8086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.7004 | -1.5817 | 1.5977 | 9265.9811 | 3.1125 | 100.0627 | [5 empty] | 0.8483 | 0.8604 | 0.8011 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5468.7718 | 65.4988 |  |  |  |  | 0.9427 | 0.9834 | 1.1751 | [7 empty] | -0.2543 | -0.543 | 0.4738 | 7223.4705 | 0.8924 | 70.8116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.7012 | -1.5851 | 1.6011 | 9281.5076 | 3.1152 | 100.0609 | [5 empty] | 0.8631 | 0.8758 | 0.8138 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5460.1274 | 66.1857 |  |  |  |  | 0.9451 | 0.9842 | 1.1896 | [7 empty] | -0.2564 | -0.5632 | 0.4917 | 7321.9869 | 0.9271 | 70.8468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7094 | -1.6113 | 1.6281 | 9230.718 | 3.1668 | 101.2317 | [5 empty] | 0.8782 | 0.8915 | 0.8267 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5451.5714 | 66.8838 |  |  |  |  | 0.9826 | 1.0355 | 1.2392 | [7 empty] | -0.3079 | -0.5697 | 0.527 | 7279.6651 | 0.9886 | 72.939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6887 | -1.6645 | 1.667 | 9219.864 | 3.2579 | 102.5851 | [5 empty] | 0.8938 | 0.9077 | 0.8401 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5443.1093 | 67.593 |  |  |  |  | 0.9718 | 1.011 | 1.217 | [7 empty] | -0.2568 | -0.5721 | 0.4993 | 7280.3543 | 0.9405 | 71.9488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6805 | -1.7589 | 1.7499 | 9174.3842 | 3.4388 | 105.4099 | [5 empty] | 0.9098 | 0.9243 | 0.8538 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5434.746 | 68.3131 |  |  |  |  | 1.0117 | 1.0696 | 1.2612 | [7 empty] | -0.3196 | -0.5601 | 0.5267 | 7158.0646 | 0.9858 | 74.2997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6797 | -1.7612 | 1.7515 | 9177.8214 | 3.4385 | 105.4363 | [5 empty] | 0.9263 | 0.9413 | 0.8678 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5426.4862 | 69.0437 |  |  |  |  | 1.0112 | 1.0693 | 1.2609 | [7 empty] | -0.3203 | -0.56 | 0.527 | 7159.5507 | 0.9845 | 74.2862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6877 | -1.7939 | 1.7848 | 9132.7843 | 3.5028 | 106.7229 | [5 empty] | 0.9431 | 0.9588 | 0.8822 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5418.3337 | 69.7848 |  |  |  |  | 1.012 | 1.0696 | 1.2608 | [7 empty] | -0.3183 | -0.5597 | 0.5255 | 7154.1684 | 0.98 | 74.299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7327 | -1.8015 | 1.8098 | 8980.1708 | 3.5332 | 108.5413 | [5 empty] | 0.9604 | 0.9768 | 0.897 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5410.2924 | 70.5361 |  |  |  |  | 1.0117 | 1.0698 | 1.261 | [7 empty] | -0.3202 | -0.5596 | 0.5266 | 7156.1949 | 0.9807 | 74.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7538 | -1.8435 | 1.8567 | 8970.943 | 3.6184 | 109.9215 | [5 empty] | 0.9781 | 0.9951 | 0.9121 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5402.3652 | 71.2973 |  |  |  |  | 1.0398 | 1.1027 | 1.2828 | [7 empty] | -0.3313 | -0.5512 | 0.5273 | 7052.9912 | 0.9818 | 75.5888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.8028 | -1.8561 | 1.8889 | 8837.8464 | 3.6636 | 111.8305 | [5 empty] | 0.9963 | 1.0139 | 0.9276 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5394.5552 | 72.0683 |  |  |  |  | 1.1175 | 1.1587 | 1.2274 | [7 empty] | -0.1761 | -0.4165 | 0.325 | 6267.9743 | 0.6111 | 77.7228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8071 | -1.8941 | 1.925 | 8794.9334 | 3.7362 | 113.2388 | [5 empty] | 1.0148 | 1.0332 | 0.9435 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5386.8646 | 72.8489 |  |  |  |  | 1.1177 | 1.1589 | 1.2275 | [7 empty] | -0.1762 | -0.4163 | 0.3249 | 6267.2921 | 0.6076 | 77.731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.812 | -1.8832 | 1.9172 | 8766.9171 | 3.7131 | 113.2514 | [5 empty] | 1.0339 | 1.053 | 0.9598 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1534 | 5379.2955 | 73.6388 |  |  |  |  | 1.1484 | 1.1903 | 1.2491 | [7 empty] | -0.1721 | -0.4106 | 0.3179 | 6205.7306 | 0.5961 | 78.8998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8278 | -1.976 | 2.0079 | 8909.5613 | 3.8847 | 114.505 | [5 empty] | 1.0533 | 1.0731 | 0.9764 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1534 | 5371.8495 | 74.4379 |  |  |  |  | 1.1482 | 1.1901 | 1.2491 | [7 empty] | -0.1719 | -0.411 | 0.3181 | 6207.1276 | 0.5931 | 78.8899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8345 | -2.0034 | 2.0355 | 8845.5345 | 3.9381 | 115.8103 | [5 empty] | 1.0732 | 1.0938 | 0.9935 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1534 | 5364.528 | 75.2459 |  |  |  |  | 1.1584 | 1.2131 | 1.2706 | [7 empty] | -0.2211 | -0.4091 | 0.3478 | 6227.6062 | 0.6483 | 79.7335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8472 | -2.0802 | 2.1107 | 8956.3465 | 4.0787 | 116.8401 | [5 empty] | 1.0936 | 1.1149 | 1.0109 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5357.3321 | 76.0626 |  |  |  |  | 1.1197 | 1.2132 | 1.3875 | [7 empty] | -0.4457 | -0.5607 | 0.6146 | 6992.1462 | 1.1547 | 79.7382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8835 | -2.1739 | 2.211 | 8885.946 | 4.27 | 120.0118 | [5 empty] | 1.1144 | 1.1366 | 1.0287 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5350.2624 | 76.8878 |  |  |  |  | 1.2153 | 1.2755 | 1.3261 | [7 empty] | -0.2372 | -0.4142 | 0.3625 | 6187.7561 | 0.6784 | 81.973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.8887 | -2.2005 | 2.2374 | 8821.8458 | 4.3212 | 121.2691 | [5 empty] | 1.1357 | 1.1586 | 1.0469 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1535 | 5343.3194 | 77.7213 |  |  |  |  | 1.2489 | 1.3096 | 1.3439 | [7 empty] | -0.2279 | -0.3996 | 0.3455 | 6103.2646 | 0.6499 | 83.168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9142 | -2.2631 | 2.305 | 8800.2486 | 4.4454 | 123.1451 | [5 empty] | 1.1575 | 1.1812 | 1.0655 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5336.5034 | 78.5629 |  |  |  |  | 1.2487 | 1.3094 | 1.3442 | [7 empty] | -0.2283 | -0.4003 | 0.3463 | 6105.7981 | 0.6473 | 83.1608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9088 | -2.2623 | 2.302 | 8795.5221 | 4.4357 | 123.1266 | [5 empty] | 1.1797 | 1.2043 | 1.0845 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5329.8145 | 79.4124 |  |  |  |  | 1.2608 | 1.3324 | 1.3781 | [7 empty] | -0.2782 | -0.4176 | 0.3944 | 6177.388 | 0.7413 | 83.9589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9263 | -2.2998 | 2.3434 | 8760.8716 | 4.5094 | 124.4669 | [5 empty] | 1.2024 | 1.2278 | 1.1039 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5323.2522 | 80.2697 |  |  |  |  | 1.2611 | 1.3329 | 1.3784 | [7 empty] | -0.2786 | -0.4174 | 0.3945 | 6176.6057 | 0.7388 | 83.9744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.8953 | -2.3429 | 2.3708 | 8682.3551 | 4.5834 | 125.9778 | [5 empty] | 1.2256 | 1.2519 | 1.1237 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5316.8162 | 81.1344 |  |  |  |  | 1.2977 | 1.3777 | 1.3979 | [7 empty] | -0.2942 | -0.3887 | 0.3881 | 6073.8775 | 0.7423 | 85.4982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9127 | -2.3843 | 2.4157 | 8648.8114 | 4.6645 | 127.403 | [5 empty] | 1.2493 | 1.2764 | 1.1439 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5310.5059 | 82.0065 |  |  |  |  | 1.3961 | 1.4216 | 1.3345 | [7 empty] | -0.0049 | -0.2666 | 0.1146 | 5520.7998 | 0.2679 | 86.9623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8791 | -2.4211 | 2.4372 | 8570.2684 | 4.7285 | 128.7905 | [5 empty] | 1.2734 | 1.3015 | 1.1646 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5304.3205 | 82.8857 |  |  |  |  | 1.4287 | 1.4578 | 1.3529 | [7 empty] | -0.0068 | -0.2479 | 0.0966 | 5470.4808 | 0.2386 | 88.1503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.9027 | -2.4656 | 2.4872 | 8556.239 | 4.8147 | 130.1292 | [5 empty] | 1.298 | 1.327 | 1.1856 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1538 | 5298.259 | 83.7719 |  |  |  |  | 1.4289 | 1.458 | 1.3527 | [7 empty] | -0.0063 | -0.2475 | 0.096 | 5469.0868 | 0.2252 | 88.1546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9622 | -2.5356 | 2.5743 | 8576.9189 | 4.9532 | 131.9175 | [5 empty] | 1.3232 | 1.3531 | 1.2071 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1538 | 5292.3204 | 84.6648 |  |  |  |  | 1.4472 | 1.5032 | 1.3895 | [7 empty] | -0.1083 | -0.2339 | 0.1468 | 5503.0291 | 0.3135 | 89.6104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9752 | -2.5748 | 2.6155 | 8539.1812 | 5.0242 | 133.2847 | [5 empty] | 1.3488 | 1.3796 | 1.229 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1538 | 5286.5036 | 85.5643 |  |  |  |  | 1.4471 | 1.503 | 1.3897 | [7 empty] | -0.1083 | -0.2345 | 0.1471 | 5504.2537 | 0.3043 | 89.6051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0353 | -2.6424 | 2.701 | 8557.3378 | 5.1494 | 134.9905 | [5 empty] | 1.3749 | 1.4067 | 1.2513 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1538 | 5280.807 | 86.4703 |  |  |  |  | 1.3976 | 1.4912 | 1.5188 | [7 empty] | -0.3505 | -0.4255 | 0.4552 | 6112.5205 | 0.8643 | 89.2281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0513 | -2.6835 | 2.7451 | 8543.3549 | 5.2165 | 136.1352 | [5 empty] | 1.4015 | 1.4343 | 1.2741 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1539 | 5275.2294 | 87.3824 |  |  |  |  | 1.4467 | 1.5027 | 1.3898 | [7 empty] | -0.1088 | -0.2349 | 0.1477 | 5505.4815 | 0.2912 | 89.5959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0214 | -2.7319 | 2.7785 | 8476.5489 | 5.2874 | 137.6938 | [5 empty] | 1.4286 | 1.4625 | 1.2973 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1539 | 5269.7693 | 88.3007 |  |  |  |  | 1.4916 | 1.5586 | 1.4447 | [7 empty] | -0.151 | -0.2441 | 0.1886 | 5533.7237 | 0.3838 | 91.3554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0291 | -2.7741 | 2.8204 | 8451.3438 | 5.3507 | 138.9251 | [5 empty] | 1.4562 | 1.4911 | 1.3209 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1539 | 5264.4249 | 89.2248 |  |  |  |  | 1.4914 | 1.5586 | 1.444 | [7 empty] | -0.1517 | -0.2428 | 0.1887 | 5531.8459 | 0.38 | 91.358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -1.0033 | -2.8125 | 2.8468 | 8385.3474 | 5.4033 | 140.3283 | [5 empty] | 1.4844 | 1.5203 | 1.345 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1539 | 5259.1948 | 90.1547 |  |  |  |  | 1.5223 | 1.5847 | 1.4677 | [7 empty] | -0.1293 | -0.2494 | 0.1728 | 5518.8716 | 0.3371 | 92.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.0115 | -2.8517 | 2.8863 | 8358.9872 | 5.458 | 141.5222 | [5 empty] | 1.5131 | 1.5501 | 1.3695 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5254.0772 | 91.0902 |  |  |  |  | 1.5379 | 1.6193 | 1.504 | [7 empty] | -0.2067 | -0.2522 | 0.2422 | 5565.6605 | 0.4986 | 93.2256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0854 | -2.9395 | 2.9948 | 8395.0928 | 5.5902 | 143.3872 | [5 empty] | 1.5422 | 1.5803 | 1.3944 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5249.0702 | 92.0311 |  |  |  |  | 1.5381 | 1.6193 | 1.5045 | [7 empty] | -0.206 | -0.253 | 0.2419 | 5566.7949 | 0.4946 | 93.2258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.1028 | -2.9876 | 3.046 | 8381.6649 | 5.6532 | 144.6375 | [5 empty] | 1.5719 | 1.6111 | 1.4198 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5244.1722 | 92.9772 |  |  |  |  | 1.538 | 1.6197 | 1.5046 | [7 empty] | -0.2079 | -0.2525 | 0.2435 | 5567.0674 | 0.4976 | 93.2376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1688 | -3.057 | 3.1349 | 8391.8773 | 5.7495 | 146.3319 | [5 empty] | 1.6022 | 1.6425 | 1.4457 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5239.3811 | 93.9285 |  |  |  |  | 1.5885 | 1.6698 | 1.5313 | [7 empty] | -0.1897 | -0.2312 | 0.2185 | 5498.7846 | 0.4572 | 94.7472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1528 | -3.1569 | 3.2219 | 8308.6693 | 5.8724 | 149.2294 | [5 empty] | 1.6329 | 1.6744 | 1.472 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5234.6953 | 94.8847 |  |  |  |  | 1.7151 | 1.7704 | 1.4583 | [7 empty] | 0.0354 | -0.0029 | 0.1526 | 4984.761 | 0.3257 | 97.6924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1724 | -3.2138 | 3.282 | 8301.5492 | 5.9372 | 150.5432 | [5 empty] | 1.6642 | 1.7069 | 1.4987 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5230.1127 | 95.8458 |  |  |  |  | 1.7157 | 1.7714 | 1.4597 | [7 empty] | 0.0337 | -0.0036 | 0.1517 | 4986.7494 | 0.3188 | 97.7207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.1379 | -3.2669 | 3.3194 | 8247.9557 | 5.9908 | 152.0429 | [5 empty] | 1.6961 | 1.7399 | 1.5259 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5225.6315 | 96.8115 |  |  |  |  | 1.7588 | 1.8163 | 1.4843 | [7 empty] | 0.0412 | 0.0162 | 0.1724 | 4955.4018 | 0.3584 | 99.0017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1351 | -3.2965 | 3.3462 | 8210.6576 | 6.0149 | 153.1011 | [5 empty] | 1.7284 | 1.7735 | 1.5536 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5221.2497 | 97.7817 |  |  |  |  | 1.7589 | 1.8161 | 1.4833 | [7 empty] | 0.0429 | 0.0174 | 0.1738 | 4952.7839 | 0.3555 | 98.9968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.231 | -3.3943 | 3.4714 | 8256.6049 | 6.1268 | 154.9115 | [5 empty] | 1.7613 | 1.8076 | 1.5817 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5216.9654 | 98.7564 |  |  |  |  | 1.7586 | 1.8161 | 1.4845 | [7 empty] | 0.041 | 0.0156 | 0.1717 | 4956.3827 | 0.3505 | 98.9958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2484 | -3.4447 | 3.5246 | 8238.8925 | 6.1729 | 156.1919 | [5 empty] | 1.7948 | 1.8423 | 1.6104 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5212.7766 | 99.7353 |  |  |  |  | 1.7768 | 1.8581 | 1.5216 | [7 empty] | -0.0526 | 0.0237 | 0.1901 | 4996.5053 | 0.4708 | 100.1761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3261 | -3.5344 | 3.6365 | 8254.5914 | 6.2659 | 158.0821 | [5 empty] | 1.8288 | 1.8776 | 1.6394 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5208.6815 | 100.7184 |  |  |  |  | 1.7251 | 1.8573 | 1.6848 | [7 empty] | -0.3687 | -0.2071 | 0.3871 | 5514.0458 | 0.8773 | 100.1524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3394 | -3.593 | 3.6959 | 8241.7276 | 6.3159 | 159.3856 | [5 empty] | 1.8634 | 1.9135 | 1.669 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5204.6781 | 101.7055 |  |  |  |  | 1.7255 | 1.8572 | 1.6848 | [7 empty] | -0.3668 | -0.2075 | 0.3852 | 5513.4681 | 0.8739 | 100.1514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3632 | -3.6621 | 3.7688 | 8221.4959 | 6.3743 | 161.0339 | [5 empty] | 1.8985 | 1.9499 | 1.699 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5200.7643 | 102.6964 |  |  |  |  | 1.8748 | 1.9484 | 1.6238 | [7 empty] | -0.0261 | -0.0263 | 0.1342 | 5048.7879 | 0.3275 | 102.6549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3517 | -3.6676 | 3.7697 | 8224.0014 | 6.3655 | 161.0221 | [5 empty] | 1.9342 | 1.987 | 1.7295 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5196.9385 | 103.6911 |  |  |  |  | 1.9184 | 1.9953 | 1.659 | [7 empty] | -0.0302 | -0.02 | 0.1415 | 5041.6187 | 0.3468 | 103.9132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3771 | -3.7147 | 3.8228 | 8212.9302 | 6.399 | 162.1553 | [5 empty] | 1.9705 | 2.0246 | 1.7605 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5193.1987 | 104.6895 |  |  |  |  | 1.9607 | 2.0409 | 1.6952 | [7 empty] | -0.0364 | -0.0168 | 0.1466 | 5039.6519 | 0.3631 | 105.1198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.3993 | -3.7892 | 3.9003 | 8195.1184 | 6.4574 | 163.8306 | [5 empty] | 2.0073 | 2.0628 | 1.792 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5189.5429 | 105.6914 |  |  |  |  | 2.0365 | 2.1022 | 1.7426 | [7 empty] | 0.0345 | -0.0207 | 0.135 | 5009.3689 | 0.2783 | 106.7126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4155 | -3.842 | 3.9554 | 8178.5265 | 6.4922 | 165.0761 | [5 empty] | 2.0447 | 2.1015 | 1.824 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5185.9694 | 106.6967 |  |  |  |  | 2.0359 | 2.1023 | 1.7424 | [7 empty] | 0.0317 | -0.02 | 0.1353 | 5009.765 | 0.2792 | 106.7168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.439 | -3.9102 | 4.0275 | 8173.7334 | 6.5436 | 166.453 | [5 empty] | 2.0826 | 2.1409 | 1.8564 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5182.4763 | 107.7052 |  |  |  |  | 2.1044 | 2.1767 | 1.7902 | [7 empty] | 0.0279 | 0.0033 | 0.1581 | 4984.0096 | 0.3333 | 108.6111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4527 | -3.9756 | 4.0934 | 8167.9249 | 6.592 | 167.7418 | [5 empty] | 2.1212 | 2.1809 | 1.8894 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5179.0617 | 108.717 |  |  |  |  | 2.105 | 2.177 | 1.7899 | [7 empty] | 0.0291 | 0.004 | 0.1589 | 4982.6813 | 0.3324 | 108.6194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4751 | -4.0202 | 4.1431 | 8149.5512 | 6.6189 | 168.9312 | [5 empty] | 2.1603 | 2.2215 | 1.9228 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5175.724 | 109.7318 |  |  |  |  | 2.1482 | 2.2288 | 1.7972 | [7 empty] | 0.0257 | 0.0639 | 0.2185 | 4917.0008 | 0.4648 | 109.9143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.4946 | -4.0738 | 4.2001 | 8141.6708 | 6.6556 | 170.0959 | [5 empty] | 2.2 | 2.2627 | 1.9568 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5172.4614 | 110.7496 |  |  |  |  | 2.235 | 2.316 | 1.9274 | [7 empty] | -0.0025 | -0.0303 | 0.1251 | 5035.2653 | 0.2911 | 112.0487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.5093 | -4.158 | 4.284 | 8129.9769 | 6.7231 | 171.8227 | [5 empty] | 2.2403 | 2.3045 | 1.9912 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5169.2721 | 111.7703 |  |  |  |  | 2.2343 | 2.3153 | 1.927 | [7 empty] | -0.003 | -0.0305 | 0.125 | 5035.7255 | 0.2874 | 112.033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5221 | -4.2067 | 4.334 | 8113.0641 | 6.7545 | 173.0243 | [5 empty] | 2.2812 | 2.3469 | 2.0262 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5166.1543 | 112.7938 |  |  |  |  | 2.2878 | 2.3698 | 1.9684 | [7 empty] | 0.0033 | -0.0255 | 0.1293 | 5026.7402 | 0.2917 | 113.3423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5522 | -4.2918 | 4.4242 | 8101.2801 | 6.8242 | 174.8786 | [5 empty] | 2.3227 | 2.3899 | 2.0616 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5163.1066 | 113.8199 |  |  |  |  | 2.3568 | 2.4285 | 2.0168 | [7 empty] | 0.0544 | -0.032 | 0.1286 | 5011.871 | 0.2489 | 114.7306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5711 | -4.3484 | 4.4839 | 8094.6356 | 6.8644 | 176.0889 | [5 empty] | 2.3647 | 2.4336 | 2.0976 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5160.1271 | 114.8486 |  |  |  |  | 2.3584 | 2.4266 | 2.0153 | [7 empty] | 0.0685 | -0.0339 | 0.1319 | 5008.0207 | 0.2446 | 114.6858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.5913 | -4.4197 | 4.5577 | 8080.0697 | 6.9202 | 177.7082 | [5 empty] | 2.4074 | 2.4778 | 2.1341 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5157.2143 | 115.8798 |  |  |  |  | 2.4095 | 2.4789 | 2.0572 | [7 empty] | 0.0721 | -0.0324 | 0.1347 | 5004.9354 | 0.2484 | 115.905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.6048 | -4.4676 | 4.6073 | 8067.293 | 6.9516 | 178.8578 | [5 empty] | 2.4507 | 2.5227 | 2.1711 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5154.3666 | 116.9133 |  |  |  |  | 2.4812 | 2.5425 | 2.0971 | [7 empty] | 0.1229 | -0.0181 | 0.174 | 4970.3972 | 0.3115 | 117.3649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6289 | -4.534 | 4.6779 | 8052.9083 | 7.0031 | 180.4303 | [5 empty] | 2.4946 | 2.5683 | 2.2086 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5151.5825 | 117.9492 |  |  |  |  | 2.5325 | 2.5923 | 2.1387 | [7 empty] | 0.1365 | -0.0207 | 0.1808 | 4968.3503 | 0.3248 | 118.4914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.6445 | -4.5893 | 4.7352 | 8048.6914 | 7.0416 | 181.5689 | [5 empty] | 2.5391 | 2.6144 | 2.2467 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5148.8603 | 118.9873 |  |  |  |  | 2.5321 | 2.5934 | 2.1387 | [7 empty] | 0.1309 | -0.0185 | 0.1787 | 4968.3238 | 0.3203 | 118.5167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6619 | -4.6691 | 4.816 | 8035.6964 | 7.1073 | 183.3197 | [5 empty] | 2.5842 | 2.6612 | 2.2852 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5146.1987 | 120.0275 |  |  |  |  | 2.6532 | 2.7262 | 2.231 | [7 empty] | 0.1145 | 0.0125 | 0.1944 | 4947.1941 | 0.3554 | 121.453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6793 | -4.7256 | 4.8751 | 8030.8736 | 7.1471 | 184.5075 | [5 empty] | 2.6299 | 2.7086 | 2.3243 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5143.5962 | 121.0697 |  |  |  |  | 2.7163 | 2.8022 | 2.2895 | [7 empty] | 0.0754 | 0.0244 | 0.1887 | 4951.8176 | 0.3693 | 123.0915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.7002 | -4.7977 | 4.9499 | 8018.2823 | 7.2052 | 186.1507 | [5 empty] | 2.6762 | 2.7567 | 2.3639 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5141.0513 | 122.1139 |  |  |  |  | 2.7741 | 2.861 | 2.3455 | [7 empty] | 0.075 | 0.0118 | 0.1767 | 4964.057 | 0.3474 | 124.3385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7111 | -4.8556 | 5.008 | 8012.4011 | 7.2462 | 187.3515 | [5 empty] | 2.7232 | 2.8054 | 2.4041 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5138.5627 | 123.16 |  |  |  |  | 2.7773 | 2.8602 | 2.348 | [7 empty] | 0.089 | 0.0048 | 0.1756 | 4965.3616 | 0.3273 | 124.3216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6785 | -4.9757 | 5.11 | 8035.6264 | 7.3453 | 188.7523 | [5 empty] | 2.7708 | 2.8548 | 2.4448 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5136.129 | 124.2079 |  |  |  |  | 2.8548 | 2.9383 | 2.4078 | [7 empty] | 0.1014 | 0.0108 | 0.1865 | 4956.9258 | 0.3481 | 125.9533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.6994 | -5.0155 | 5.1545 | 8016.515 | 7.3697 | 189.9791 | [5 empty] | 2.819 | 2.9048 | 2.486 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5133.7487 | 125.2576 |  |  |  |  | 2.9137 | 2.9978 | 2.4578 | [7 empty] | 0.107 | 0.0085 | 0.1872 | 4957.8031 | 0.3493 | 127.1773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6346 | -5.1616 | 5.2719 | 8053.7714 | 7.4932 | 191.3155 | [5 empty] | 2.8678 | 2.9555 | 2.5277 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5131.4207 | 126.3089 |  |  |  |  | 2.9981 | 3.0694 | 2.5162 | [7 empty] | 0.1706 | 0.0013 | 0.2203 | 4944.1281 | 0.4096 | 128.6292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6305 | -5.2388 | 5.344 | 8058.7696 | 7.5511 | 192.5142 | [5 empty] | 2.9173 | 3.0068 | 2.57 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5129.1437 | 127.3617 |  |  |  |  | 2.994 | 3.0687 | 2.5213 | [7 empty] | 0.1524 | -0.0058 | 0.2025 | 4955.9096 | 0.3671 | 128.6153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7355 | -5.3169 | 5.4511 | 8071.9386 | 7.6092 | 194.2114 | [5 empty] | 2.9674 | 3.0588 | 2.6129 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5126.9164 | 128.4161 |  |  |  |  | 3.0613 | 3.1314 | 2.5879 | [7 empty] | 0.1705 | -0.0331 | 0.1974 | 4973.1064 | 0.3705 | 129.8678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7452 | -5.3665 | 5.5013 | 8059.2299 | 7.6414 | 195.4024 | [5 empty] | 3.0182 | 3.1115 | 2.6563 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5124.7376 | 129.4719 |  |  |  |  | 3.1299 | 3.2225 | 2.6518 | [7 empty] | 0.0993 | -0.0053 | 0.1713 | 4974.0644 | 0.3264 | 131.6592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8471 | -5.4658 | 5.6283 | 8090.5782 | 7.7186 | 197.027 | [5 empty] | 3.0696 | 3.1648 | 2.7002 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5122.6061 | 130.5291 |  |  |  |  | 3.1979 | 3.2897 | 2.7179 | [7 empty] | 0.1051 | -0.0238 | 0.1587 | 4987.1469 | 0.3065 | 132.9598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.864 | -5.5181 | 5.6832 | 8079.2494 | 7.7532 | 198.2749 | [5 empty] | 3.1216 | 3.2188 | 2.7447 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5120.5208 | 131.5876 |  |  |  |  | 3.1969 | 3.2895 | 2.7184 | [7 empty] | 0.1014 | -0.0246 | 0.156 | 4988.8732 | 0.2872 | 132.9556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.8004 | -5.5667 | 5.7086 | 8039.7997 | 7.7888 | 199.6232 | [5 empty] | 3.1743 | 3.2735 | 2.7898 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5118.4804 | 132.6474 |  |  |  |  | 3.2648 | 3.379 | 2.776 | [7 empty] | 0.0368 | 0.011 | 0.1668 | 4981.4898 | 0.3556 | 134.6612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8129 | -5.6131 | 5.7566 | 8023.7686 | 7.8187 | 200.8743 | [5 empty] | 3.2277 | 3.3288 | 2.8354 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5116.4841 | 133.7083 |  |  |  |  | 3.3293 | 3.4372 | 2.8196 | [7 empty] | 0.0746 | 0.0133 | 0.178 | 4969.1712 | 0.3513 | 135.7524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7391 | -5.6792 | 5.7965 | 7994.0436 | 7.8724 | 202.2759 | [5 empty] | 3.2817 | 3.3848 | 2.8816 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5114.5305 | 134.7703 |  |  |  |  | 3.3272 | 3.4378 | 2.8221 | [7 empty] | 0.0624 | 0.0115 | 0.1725 | 4974.0242 | 0.3373 | 135.7631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7543 | -5.732 | 5.8515 | 7983.3646 | 7.9077 | 203.548 | [5 empty] | 3.3364 | 3.4415 | 2.9283 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5112.6187 | 135.8334 |  |  |  |  | 3.3559 | 3.4902 | 2.9071 | [7 empty] | -0.0558 | -0.0431 | 0.1317 | 5048.4516 | 0.345 | 136.7363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8606 | -5.8276 | 5.9752 | 8006.3428 | 7.9804 | 205.2918 | [5 empty] | 3.3917 | 3.4989 | 2.9756 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5110.7477 | 136.8975 |  |  |  |  | 3.437 | 3.5655 | 2.9081 | [7 empty] | 0.0205 | 0.0492 | 0.2036 | 4959.9494 | 0.4406 | 138.1164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8811 | -5.8693 | 6.0213 | 7988.9275 | 8.0066 | 206.5731 | [5 empty] | 3.4477 | 3.557 | 3.0235 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5108.9165 | 137.9625 |  |  |  |  | 3.5049 | 3.6365 | 2.9702 | [7 empty] | 0.0161 | 0.0438 | 0.1981 | 4965.6867 | 0.4346 | 139.4009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -1.9821 | -5.9314 | 6.1125 | 7996.2156 | 8.0506 | 208.0828 | [5 empty] | 3.5043 | 3.6158 | 3.0719 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5107.1241 | 139.0285 |  |  |  |  | 3.5932 | 3.7099 | 3.0524 | [7 empty] | 0.0732 | -0.0001 | 0.165 | 4980.9588 | 0.3221 | 140.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -1.9912 | -5.9864 | 6.1674 | 7997.4718 | 8.0813 | 209.0554 | [5 empty] | 3.5617 | 3.6753 | 3.1209 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5105.3695 | 140.0952 |  |  |  |  | 3.6751 | 3.8104 | 3.1219 | [7 empty] | 0.0205 | 0.0292 | 0.1836 | 4975.8034 | 0.4121 | 142.4763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0155 | -6.0711 | 6.2554 | 7993.8823 | 8.149 | 210.7583 | [5 empty] | 3.6197 | 3.7354 | 3.1705 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5103.6518 | 141.1627 |  |  |  |  | 3.6755 | 3.8106 | 3.1249 | [7 empty] | 0.0193 | 0.0246 | 0.179 | 4979.1611 | 0.3901 | 142.4808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0126 | -6.0698 | 6.2532 | 7990.3411 | 8.1174 | 210.8095 | [5 empty] | 3.6784 | 3.7963 | 3.2207 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5101.9702 | 142.231 |  |  |  |  | 3.7482 | 3.8855 | 3.1931 | [7 empty] | 0.0175 | 0.0141 | 0.1684 | 4986.939 | 0.3716 | 143.7755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.0509 | -6.1839 | 6.3736 | 7967.7157 | 8.2301 | 213.6148 | [5 empty] | 3.7377 | 3.8579 | 3.2715 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5100.3237 | 143.2999 |  |  |  |  | 3.8294 | 3.9849 | 3.2618 | [7 empty] | -0.0336 | 0.0428 | 0.203 | 4981.7717 | 0.4961 | 145.4685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0533 | -6.2061 | 6.3954 | 7988.2526 | 8.2106 | 213.4655 | [5 empty] | 3.7978 | 3.9202 | 3.3228 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5098.7116 | 144.3695 |  |  |  |  | 3.9137 | 4.0703 | 3.344 | [7 empty] | -0.0339 | 0.0232 | 0.184 | 4994.4858 | 0.4624 | 146.9012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0587 | -6.2525 | 6.4411 | 7977.8761 | 8.2362 | 214.5753 | [5 empty] | 3.8585 | 3.9832 | 3.3747 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5097.1329 | 145.4396 |  |  |  |  | 3.9125 | 4.0691 | 3.3487 | [7 empty] | -0.038 | 0.0141 | 0.1765 | 5001.1255 | 0.4352 | 146.8816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.0798 | -6.316 | 6.508 | 7960.3357 | 8.2871 | 216.2794 | [5 empty] | 3.9199 | 4.0469 | 3.4272 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5095.5868 | 146.5102 |  |  |  |  | 3.912 | 4.0689 | 3.3504 | [7 empty] | -0.0403 | 0.0113 | 0.1745 | 5003.4746 | 0.4259 | 146.8782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.0856 | -6.363 | 6.5543 | 7952.3325 | 8.3118 | 217.3491 | [5 empty] | 3.982 | 4.1113 | 3.4803 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5094.0726 | 147.5813 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.273 | 3.5162 | [7 empty] | 0.2752 | -0.0254 | 0.2906 | 4951.4195 | 0.5908 | 150.2203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.1057 | -6.44 | 6.6337 | 7944.5329 | 8.372 | 219.0243 | [5 empty] | 4.0448 | 4.1765 | 3.534 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5092.5895 | 148.6529 |  |  |  |  | 4.214 | 4.3339 | 3.5818 | [7 empty] | 0.142 | -0.0339 | 0.1752 | 4987.8037 | 0.3492 | 151.1969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1215 | -6.5001 | 6.6958 | 7944.715 | 8.4069 | 220.1577 | [5 empty] | 4.1083 | 4.2423 | 3.5883 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1543 | 5091.1367 | 149.7248 |  |  |  |  | 4.2129 | 4.3297 | 3.5829 | [7 empty] | 0.1511 | -0.0428 | 0.1761 | 4990.9218 | 0.3335 | 151.1289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.063 | -6.6439 | 6.8141 | 7973.7368 | 8.5092 | 221.4541 | [5 empty] | 4.1725 | 4.3089 | 3.6432 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5089.7136 | 150.7971 |  |  |  |  | 4.3752 | 4.4416 | 3.589 | [7 empty] | 0.4339 | 0.0652 | 0.4732 | 4867.0137 | 0.9218 | 152.9001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0596 | -6.6958 | 6.8626 | 7963.3994 | 8.5392 | 222.6208 | [5 empty] | 4.2374 | 4.3763 | 3.6987 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5088.3193 | 151.8697 |  |  |  |  | 4.4828 | 4.563 | 3.7521 | [7 empty] | 0.3516 | -0.0299 | 0.3591 | 4940.3669 | 0.7539 | 154.7869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -2.0014 | -6.803 | 6.9477 | 7970.7795 | 8.6153 | 223.894 | [5 empty] | 4.303 | 4.4443 | 3.7547 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5086.9533 | 152.9425 |  |  |  |  | 4.4859 | 4.5638 | 3.7534 | [7 empty] | 0.3608 | -0.0322 | 0.3669 | 4939.6514 | 0.7619 | 154.7989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -2.0033 | -6.8376 | 6.9814 | 7950.9771 | 8.6325 | 225.0779 | [5 empty] | 4.3693 | 4.5131 | 3.8114 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5085.6148 | 154.0155 |  |  |  |  | 4.5191 | 4.6244 | 3.8569 | [7 empty] | 0.2202 | -0.1036 | 0.2117 | 5010.1289 | 0.4677 | 155.7287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.1018 | -6.9483 | 7.1161 | 7984.7929 | 8.7045 | 226.583 | [5 empty] | 4.4363 | 4.5826 | 3.8687 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5084.3032 | 155.0888 |  |  |  |  | 4.5436 | 4.7104 | 3.8634 | [7 empty] | 0.0248 | 0.0292 | 0.1837 | 4979.623 | 0.4069 | 157.0319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1312 | -7.0047 | 7.1787 | 7986.7935 | 8.7319 | 227.663 | [5 empty] | 4.5041 | 4.6529 | 3.9267 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5083.0178 | 156.1621 |  |  |  |  | 4.5731 | 4.7723 | 3.9368 | [7 empty] | -0.1146 | 0.0099 | 0.2089 | 5019.4437 | 0.561 | 157.961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.238 | -7.0807 | 7.2836 | 8002.9552 | 8.7782 | 229.1228 | [5 empty] | 4.5725 | 4.7239 | 3.9852 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5081.758 | 157.2356 |  |  |  |  | 4.7666 | 4.9243 | 3.9472 | [7 empty] | 0.1574 | 0.1677 | 0.3521 | 4883.6195 | 0.675 | 160.2055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2498 | -7.1494 | 7.3526 | 8006.5616 | 8.8158 | 230.2514 | [5 empty] | 4.6417 | 4.7957 | 4.0443 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5080.5233 | 158.3092 |  |  |  |  | 4.7673 | 4.923 | 3.9453 | [7 empty] | 0.1661 | 0.168 | 0.356 | 4881.7338 | 0.6622 | 160.1865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2608 | -7.1308 | 7.3384 | 7945.469 | 8.8059 | 231.8469 | [5 empty] | 4.7116 | 4.8682 | 4.1041 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5079.3129 | 159.3827 |  |  |  |  | 4.8895 | 5.016 | 4.1285 | [7 empty] | 0.2267 | -0.0188 | 0.2515 | 4965.0385 | 0.4961 | 161.5369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2732 | -7.1883 | 7.3968 | 7943.5037 | 8.8351 | 232.9669 | [5 empty] | 4.7822 | 4.9414 | 4.1645 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1542 | 5078.1264 | 160.4563 |  |  |  |  | 4.9216 | 5.0952 | 4.2174 | [7 empty] | 0.0285 | -0.0329 | 0.1221 | 5011.5202 | 0.2905 | 162.6743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.2899 | -7.1725 | 7.3871 | 7887.4852 | 8.8282 | 234.5702 | [5 empty] | 4.8536 | 5.0155 | 4.2255 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5076.9632 | 161.5298 |  |  |  |  | 4.9208 | 5.0951 | 4.2161 | [7 empty] | 0.0266 | -0.0306 | 0.1241 | 5010.7589 | 0.2685 | 162.6723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3086 | -7.2215 | 7.4395 | 7882.826 | 8.8508 | 235.6844 | [5 empty] | 4.9257 | 5.0902 | 4.2871 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5075.8227 | 162.6032 |  |  |  |  | 4.9199 | 5.0937 | 4.2172 | [7 empty] | 0.027 | -0.0345 | 0.1203 | 5012.6294 | 0.2491 | 162.6521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2191 | -7.3604 | 7.5446 | 7900.2156 | 8.9444 | 236.9685 | [5 empty] | 4.9985 | 5.1658 | 4.3493 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5074.7044 | 163.6766 |  |  |  |  | 5.1571 | 5.307 | 4.3027 | [7 empty] | 0.2181 | 0.0926 | 0.3198 | 4915.8271 | 0.5783 | 165.655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2326 | -7.3477 | 7.5365 | 7894.3432 | 8.8968 | 237.023 | [5 empty] | 5.072 | 5.2421 | 4.4122 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5073.6078 | 164.7497 |  |  |  |  | 5.2782 | 5.403 | 4.4664 | [7 empty] | 0.2773 | -0.0569 | 0.28 | 4976.1174 | 0.576 | 166.9781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.243 | -7.4112 | 7.6002 | 7895.9257 | 8.9308 | 238.1294 | [5 empty] | 5.1463 | 5.3191 | 4.4757 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1541 | 5072.5324 | 165.8228 |  |  |  |  | 5.2822 | 5.4087 | 4.4608 | [7 empty] | 0.2782 | -0.0397 | 0.2873 | 4967.8834 | 0.5645 | 167.0567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1752 | -7.5623 | 7.7252 | 7922.3809 | 9.0352 | 239.4442 | [5 empty] | 5.2213 | 5.397 | 4.5399 | [5 empty] | 0.0147 | -0.154 | 5071.4777 | 166.8956 |  |  |  |  | 5.2792 | 5.4044 | 4.4645 | [7 empty] | 0.2779 | -0.0519 | 0.2823 | 4973.6483 | 0.558 | 166.9976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1791 | -7.6041 | 7.7665 | 7910.0542 | 9.0561 | 240.5878 | [5 empty] | 5.2971 | 5.4756 | 4.6047 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1539 | 5070.4432 | 167.9681 |  |  |  |  | 5.2942 | 5.4668 | 4.4718 | [7 empty] | 0.1231 | 0.042 | 0.2239 | 4958.6955 | 0.3905 | 167.8492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.2831 | -7.6718 | 7.8613 | 7916.1819 | 9.0993 | 242.1733 | [5 empty] | 5.3736 | 5.555 | 4.6701 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1538 | 5069.4284 | 169.0404 |  |  |  |  | 5.3849 | 5.5554 | 4.5938 | [7 empty] | 0.1113 | -0.0386 | 0.1504 | 4998.2795 | 0.2559 | 169.0462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4076 | -7.7913 | 8.0125 | 7921.4982 | 9.2074 | 244.7855 | [5 empty] | 5.4509 | 5.6351 | 4.7362 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1537 | 5068.433 | 170.1124 |  |  |  |  | 5.5057 | 5.683 | 4.679 | [7 empty] | 0.1156 | -0.0057 | 0.1791 | 4982.8281 | 0.3052 | 170.7478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4156 | -7.8259 | 8.048 | 7909.6092 | 9.2207 | 245.827 | [5 empty] | 5.5289 | 5.7161 | 4.8029 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1536 | 5067.4563 | 171.1841 |  |  |  |  | 5.5767 | 5.7656 | 4.6923 | [7 empty] | 0.1176 | 0.0857 | 0.2605 | 4942.5471 | 0.4547 | 171.835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4295 | -7.9442 | 8.1652 | 7928.2216 | 9.3001 | 247.286 | [5 empty] | 5.6077 | 5.7978 | 4.8702 | [5 empty] | 0.0147 | -0.1534 | 5066.4981 | 172.2555 |  |  |  |  | 5.5761 | 5.7656 | 4.6873 | [7 empty] | 0.1187 | 0.0937 | 0.2682 | 4938.8713 | 0.4655 | 171.834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4484 | -7.9831 | 8.2081 | 7919.4836 | 9.3165 | 248.3586 | [5 empty] | 5.6873 | 5.8803 | 4.9382 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1533 | 5065.5579 | 173.3264 |  |  |  |  | 5.7198 | 5.9043 | 4.889 | [7 empty] | 0.0998 | -0.0495 | 0.1342 | 5005.131 | 0.2215 | 173.6362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4568 | -8.0567 | 8.281 | 7911.2673 | 9.3717 | 249.9424 | [5 empty] | 5.7676 | 5.9636 | 5.0069 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5064.6353 | 174.397 |  |  |  |  | 5.8104 | 5.9929 | 4.9842 | [7 empty] | 0.1059 | -0.0871 | 0.1126 | 5020.2365 | 0.1937 | 174.7706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.4642 | -8.1047 | 8.3292 | 7905.2185 | 9.3948 | 251.0132 | [5 empty] | 5.8486 | 6.0477 | 5.0762 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5063.73 | 175.4671 |  |  |  |  | 5.9403 | 6.132 | 5.0743 | [7 empty] | 0.1052 | -0.0463 | 0.1399 | 5002.7485 | 0.2373 | 176.5289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.4895 | -8.1884 | 8.4168 | 7903.2148 | 9.4575 | 252.6561 | [5 empty] | 5.9305 | 6.1326 | 5.1462 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5062.8413 | 176.5368 |  |  |  |  | 5.9408 | 6.1325 | 5.0721 | [7 empty] | 0.1071 | -0.0421 | 0.1442 | 5000.6568 | 0.2315 | 176.5354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.5044 | -8.2364 | 8.4673 | 7899.0185 | 9.4796 | 253.7089 | [5 empty] | 6.0131 | 6.2183 | 5.2168 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5061.9692 | 177.606 |  |  |  |  | 6.0176 | 6.2171 | 5.0794 | [7 empty] | 0.1297 | 0.0585 | 0.2404 | 4955.5574 | 0.3892 | 177.5911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5225 | -8.3319 | 8.5641 | 7901.8548 | 9.5496 | 255.3318 | [5 empty] | 6.0964 | 6.3048 | 5.2881 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5061.113 | 178.6747 |  |  |  |  | 6.1659 | 6.3619 | 5.2609 | [7 empty] | 0.123 | -0.0436 | 0.1535 | 4998.7312 | 0.2488 | 179.374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5187 | -8.3172 | 8.5491 | 7896.0425 | 9.4976 | 255.2703 | [5 empty] | 6.1806 | 6.3921 | 5.36 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5060.2726 | 179.7429 |  |  |  |  | 6.2381 | 6.4458 | 5.2688 | [7 empty] | 0.1288 | 0.057 | 0.2381 | 4957.7418 | 0.3817 | 180.3952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5241 | -8.3782 | 8.6093 | 7893.4438 | 9.532 | 256.4312 | [5 empty] | 6.2655 | 6.4802 | 5.4326 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5059.4475 | 180.8105 |  |  |  |  | 6.3626 | 6.5747 | 5.3992 | [7 empty] | 0.1132 | 0.019 | 0.1972 | 4975.6973 | 0.3195 | 181.9448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.5472 | -8.4324 | 8.6681 | 7893.0202 | 9.558 | 257.5013 | [5 empty] | 6.3512 | 6.5691 | 5.5059 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5058.6375 | 181.8776 |  |  |  |  | 6.3613 | 6.5742 | 5.3956 | [7 empty] | 0.112 | 0.0244 | 0.201 | 4973.7852 | 0.3153 | 181.9384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5526 | -8.4703 | 8.7062 | 7881.2613 | 9.5765 | 258.6089 | [5 empty] | 6.4377 | 6.6588 | 5.5798 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5057.8422 | 182.9441 |  |  |  |  | 6.4565 | 6.6716 | 5.4944 | [7 empty] | 0.1047 | -0.0053 | 0.1715 | 4986.7429 | 0.265 | 183.0947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.564 | -8.528 | 8.765 | 7880.2738 | 9.6059 | 259.6911 | [5 empty] | 6.525 | 6.7494 | 5.6544 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5057.0611 | 184.0099 |  |  |  |  | 6.5744 | 6.8088 | 5.6463 | [7 empty] | 0.021 | -0.058 | 0.093 | 5019.7474 | 0.1737 | 184.7039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5618 | -8.5643 | 8.7994 | 7870.0588 | 9.62 | 260.6758 | [5 empty] | 6.6131 | 6.8407 | 5.7297 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5056.2942 | 185.0751 |  |  |  |  | 6.658 | 6.8989 | 5.6614 | [7 empty] | 0.047 | 0.0355 | 0.1889 | 4980.2851 | 0.3261 | 185.7485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.5989 | -8.6239 | 8.8675 | 7861.3035 | 9.6653 | 262.239 | [5 empty] | 6.7019 | 6.9329 | 5.8057 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5055.5409 | 186.1397 |  |  |  |  | 6.6926 | 6.9668 | 5.7495 | [7 empty] | -0.0984 | 0.0017 | 0.1891 | 5014.5145 | 0.4196 | 186.5292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.5978 | -8.6747 | 8.9161 | 7856.3521 | 9.6903 | 263.2842 | [5 empty] | 6.7916 | 7.0259 | 5.8823 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1498 | 5054.8011 | 187.2036 |  |  |  |  | 6.8321 | 7.0979 | 5.8443 | [7 empty] | -0.0366 | 0.0154 | 0.1729 | 5000.274 | 0.3548 | 188.0207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6086 | -8.758 | 8.9992 | 7854.7532 | 9.7511 | 264.822 | [5 empty] | 6.882 | 7.1197 | 5.9597 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1495 | 5054.0744 | 188.2668 |  |  |  |  | 6.9379 | 7.2084 | 5.9383 | [7 empty] | -0.0414 | 0.0112 | 0.1701 | 5002.494 | 0.3529 | 189.2626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6191 | -8.7957 | 9.0386 | 7845.0231 | 9.7688 | 265.9012 | [5 empty] | 6.9732 | 7.2144 | 6.0377 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1491 | 5053.3605 | 189.3293 |  |  |  |  | 6.935 | 7.2023 | 5.9377 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0029 | 0.159 | 5004.2382 | 0.3183 | 189.1947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6366 | -8.8812 | 9.1259 | 7847.661 | 9.8275 | 267.3504 | [5 empty] | 7.0653 | 7.3099 | 6.1164 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1488 | 5052.6593 | 190.391 |  |  |  |  | 7.0832 | 7.324 | 6.0567 | [7 empty] | 0.0778 | -0.0416 | 0.1246 | 5004.6454 | 0.1843 | 190.5478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6577 | -8.9271 | 9.1762 | 7843.0882 | 9.8497 | 268.4337 | [5 empty] | 7.1581 | 7.4062 | 6.1957 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1484 | 5051.9704 | 191.452 |  |  |  |  | 7.1994 | 7.4714 | 6.1525 | [7 empty] | -0.0079 | 0.0109 | 0.1609 | 4997.877 | 0.3042 | 192.1647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6628 | -8.9878 | 9.2362 | 7830.425 | 9.8991 | 269.9971 | [5 empty] | 7.2518 | 7.5033 | 6.2758 | [5 empty] | 0.0141 | -0.148 | 5051.2934 | 192.5122 |  |  |  |  | 7.319 | 7.5826 | 6.3026 | [7 empty] | 0.003 | -0.0844 | 0.0646 | 5029.8921 | 0.1357 | 193.3699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.68 | -9.0546 | 9.3055 | 7836.9445 | 9.9298 | 270.968 | [5 empty] | 7.3462 | 7.6013 | 6.3566 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1477 | 5050.6283 | 193.5717 |  |  |  |  | 7.3213 | 7.5863 | 6.3051 | [7 empty] | -0.0017 | -0.0829 | 0.0667 | 5029.9774 | 0.1273 | 193.41 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.6928 | -9.2162 | 9.4643 | 7878.826 | 10.0212 | 272.0815 | [5 empty] | 7.4415 | 7.7001 | 6.438 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1473 | 5049.9747 | 194.6303 |  |  |  |  | 7.4459 | 7.7391 | 6.4205 | [7 empty] | -0.0843 | -0.0551 | 0.1349 | 5031.0845 | 0.2909 | 195.0453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.694 | -9.2213 | 9.4699 | 7881.1376 | 9.9822 | 272.0821 | [5 empty] | 7.5376 | 7.7998 | 6.5202 | [5 empty] | 0.014 | -0.1469 | 5049.3324 | 195.6881 |  |  |  |  | 7.4687 | 7.8141 | 6.4256 | [7 empty] | -0.2417 | 0.0561 | 0.3265 | 5013.8688 | 0.6948 | 195.8392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.7022 | -9.2647 | 9.5142 | 7873.0672 | 10.0042 | 273.176 | [5 empty] | 7.6345 | 7.9004 | 6.603 | [5 empty] | 0.014 | -0.1465 | 5048.7011 | 196.7451 |  |  |  |  | 7.5827 | 7.9302 | 6.5861 | [7 empty] | -0.2744 | -0.0432 | 0.3063 | 5051.7932 | 0.6314 | 197.0573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7251 | -9.4154 | 9.6656 | 7911.0934 | 10.0886 | 274.3031 | [5 empty] | 7.7322 | 8.0017 | 6.6866 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1461 | 5048.0807 | 197.8013 |  |  |  |  | 7.5846 | 7.931 | 6.5841 | [7 empty] | -0.268 | -0.0397 | 0.3013 | 5049.7473 | 0.6237 | 197.0651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7358 | -9.4716 | 9.7229 | 7909.9297 | 10.1158 | 275.3404 | [5 empty] | 7.8308 | 8.104 | 6.7708 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1456 | 5047.4709 | 198.8565 |  |  |  |  | 7.9543 | 8.156 | 6.7011 | [7 empty] | 0.3718 | -0.0131 | 0.3817 | 4956.9265 | 0.61 | 199.39 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7473 | -9.4445 | 9.7006 | 7862.0568 | 10.1137 | 276.8895 | [5 empty] | 7.9301 | 8.207 | 6.8558 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1452 | 5046.8714 | 199.9109 |  |  |  |  | 7.9942 | 8.2421 | 6.8362 | [7 empty] | 0.1623 | -0.0877 | 0.1592 | 5008.5084 | 0.255 | 200.2672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7521 | -9.4884 | 9.7444 | 7855.5779 | 10.1341 | 277.9154 | [5 empty] | 8.0303 | 8.311 | 6.9415 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1448 | 5046.282 | 200.9644 |  |  |  |  | 8.0187 | 8.3262 | 6.8504 | [7 empty] | -0.0216 | 0.0231 | 0.1716 | 4995.8936 | 0.312 | 201.1177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7648 | -9.4804 | 9.7408 | 7820.6679 | 10.1385 | 279.316 | [5 empty] | 8.1314 | 8.4158 | 7.0278 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1444 | 5045.7026 | 202.017 |  |  |  |  | 8.3207 | 8.5692 | 6.9551 | [7 empty] | 0.3007 | 0.1319 | 0.3983 | 4921.9866 | 0.5584 | 203.5407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.788 | -9.6651 | 9.9248 | 7844.622 | 10.2826 | 281.5293 | [5 empty] | 8.2332 | 8.5215 | 7.1149 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1439 | 5045.1329 | 203.0687 |  |  |  |  | 8.319 | 8.5694 | 6.9517 | [7 empty] | 0.2958 | 0.138 | 0.3988 | 4920.6724 | 0.5475 | 203.5422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.7893 | -9.6743 | 9.9345 | 7849.8861 | 10.2428 | 281.4693 | [5 empty] | 8.3359 | 8.628 | 7.2027 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1435 | 5044.5728 | 204.1194 |  |  |  |  | 8.4931 | 8.7169 | 7.2037 | [7 empty] | 0.3334 | -0.0715 | 0.3277 | 4982.0325 | 0.5407 | 204.9889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.7953 | -9.7367 | 9.9964 | 7851.0164 | 10.2737 | 282.4933 | [5 empty] | 8.4395 | 8.7354 | 7.2912 | [5 empty] | 0.0137 | -0.143 | 5044.022 | 205.1692 |  |  |  |  | 8.4942 | 8.7158 | 7.2112 | [7 empty] | 0.3359 | -0.085 | 0.3274 | 4985.9306 | 0.5465 | 204.9786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.8195 | -9.8867 | 10.1476 | 7886.3261 | 10.3569 | 283.6327 | [5 empty] | 8.5438 | 8.8437 | 7.3805 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1426 | 5043.4803 | 206.218 |  |  |  |  | 8.57 | 8.9169 | 7.339 | [7 empty] | -0.0914 | 0.0292 | 0.2014 | 5002.7095 | 0.3951 | 206.9221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8258 | -9.9353 | 10.1965 | 7880.9624 | 10.3814 | 284.6929 | [5 empty] | 8.649 | 8.9528 | 7.4704 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1421 | 5042.9476 | 207.2659 |  |  |  |  | 8.5751 | 8.9258 | 7.3483 | [7 empty] | -0.1061 | 0.028 | 0.208 | 5004.8499 | 0.4087 | 207.0073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8327 | -10.0289 | 10.2887 | 7880.1657 | 10.4522 | 286.3053 | [5 empty] | 8.7551 | 9.0628 | 7.5611 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1417 | 5042.4236 | 208.3127 |  |  |  |  | 8.8826 | 9.149 | 7.4547 | [7 empty] | 0.2935 | 0.0965 | 0.3676 | 4937.0896 | 0.5008 | 209.1261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8665 | -10.1604 | 10.4249 | 7874.316 | 10.5809 | 288.9093 | [5 empty] | 8.862 | 9.1738 | 7.6525 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1412 | 5041.9083 | 209.3586 |  |  |  |  | 8.8816 | 9.1461 | 7.4512 | [7 empty] | 0.3008 | 0.0971 | 0.3733 | 4936.0222 | 0.5066 | 209.0986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.8789 | -10.2038 | 10.4705 | 7866.1718 | 10.6056 | 290.0448 | [5 empty] | 8.9698 | 9.2855 | 7.7446 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1407 | 5041.4013 | 210.4034 |  |  |  |  | 9.0554 | 9.2862 | 7.671 | [7 empty] | 0.3803 | -0.0742 | 0.3728 | 4978.203 | 0.6046 | 210.4093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.8858 | -10.286 | 10.5518 | 7874.0033 | 10.6483 | 291.0908 | [5 empty] | 9.0784 | 9.3982 | 7.8375 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1403 | 5040.9026 | 211.4472 |  |  |  |  | 9.0945 | 9.404 | 7.6985 | [7 empty] | 0.1424 | 0.0633 | 0.241 | 4965.4824 | 0.3179 | 211.5008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.8967 | -10.3206 | 10.5885 | 7864.3129 | 10.6651 | 292.1419 | [5 empty] | 9.1878 | 9.5118 | 7.9311 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1398 | 5040.412 | 212.49 |  |  |  |  | 9.1415 | 9.4917 | 7.8497 | [7 empty] | -0.0477 | -0.0331 | 0.1229 | 5015.9191 | 0.2316 | 212.3061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.8988 | -10.3381 | 10.6064 | 7846.4748 | 10.6748 | 293.2263 | [5 empty] | 9.2982 | 9.6262 | 8.0254 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1393 | 5039.9293 | 213.5317 |  |  |  |  | 9.2793 | 9.6604 | 7.9728 | [7 empty] | -0.13 | 0.002 | 0.2013 | 5014.903 | 0.3919 | 213.8409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.9065 | -10.3494 | 10.6198 | 7852.097 | 10.6362 | 293.2075 | [5 empty] | 9.4094 | 9.7416 | 8.1204 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1389 | 5039.4544 | 214.5724 |  |  |  |  | 9.5539 | 9.8482 | 8.1421 | [7 empty] | 0.2092 | -0.0636 | 0.2099 | 4995.3308 | 0.3182 | 215.5262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9133 | -10.3898 | 10.661 | 7844.6243 | 10.6559 | 294.242 | [5 empty] | 9.5214 | 9.8578 | 8.2162 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1384 | 5038.9871 | 215.612 |  |  |  |  | 9.5532 | 9.8467 | 8.1368 | [7 empty] | 0.2141 | -0.058 | 0.2164 | 4993.1834 | 0.3185 | 215.5131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9294 | -10.5588 | 10.8283 | 7883.7636 | 10.7478 | 295.3602 | [5 empty] | 9.6343 | 9.9749 | 8.3128 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1379 | 5038.5272 | 216.6506 |  |  |  |  | 9.6079 | 9.9772 | 8.2482 | [7 empty] | -0.0521 | -0.0294 | 0.1266 | 5014.8039 | 0.2349 | 216.6708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9443 | -10.61 | 10.8821 | 7880.9501 | 10.7729 | 296.4007 | [5 empty] | 9.7481 | 10.093 | 8.4101 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1374 | 5038.0747 | 217.688 |  |  |  |  | 9.7121 | 10.0939 | 8.2553 | [7 empty] | -0.0279 | 0.1016 | 0.2425 | 4975.2595 | 0.4019 | 217.6962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9604 | -10.7961 | 11.0661 | 7929.2217 | 10.8679 | 297.3812 | [5 empty] | 9.8627 | 10.2119 | 8.5081 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1369 | 5037.6293 | 218.7244 |  |  |  |  | 9.883 | 10.2418 | 8.4417 | [7 empty] | 0.0368 | -0.0037 | 0.1353 | 4997.6631 | 0.1946 | 218.9839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9701 | -10.8383 | 11.1099 | 7922.3706 | 10.8882 | 298.4114 | [5 empty] | 9.9783 | 10.3317 | 8.6068 | [5 empty] | 0.013 | -0.1364 | 5037.191 | 219.7596 |  |  |  |  | 10.0103 | 10.3752 | 8.5579 | [7 empty] | 0.0284 | -0.012 | 0.1254 | 5000.8786 | 0.1847 | 220.133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -2.9788 | -10.7948 | 11.0708 | 7873.0848 | 10.8837 | 299.9441 | [5 empty] | 10.0947 | 10.4525 | 8.7064 | [5 empty] | 0.013 | -0.136 | 5036.7595 | 220.7937 |  |  |  |  | 10.1878 | 10.5255 | 8.7167 | [7 empty] | 0.126 | -0.0763 | 0.1277 | 5008.0077 | 0.1823 | 221.4145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -2.9835 | -10.8405 | 11.1165 | 7867.2551 | 10.9066 | 300.9733 | [5 empty] | 10.2119 | 10.5741 | 8.8066 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1355 | 5036.3348 | 221.8268 |  |  |  |  | 10.2129 | 10.614 | 8.7228 | [7 empty] | -0.0528 | 0.0458 | 0.1928 | 4993.8576 | 0.334 | 222.1629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -2.9806 | -10.8189 | 11.0954 | 7826.5434 | 10.9146 | 302.4736 | [5 empty] | 10.3301 | 10.6967 | 8.9076 | [5 empty] | 0.0129 | -0.135 | 5035.9167 | 222.8586 |  |  |  |  | 10.349 | 10.7841 | 8.8485 | [7 empty] | -0.1453 | 0.079 | 0.2661 | 4994.7585 | 0.4904 | 223.5893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -3 | -10.872 | 11.1522 | 7824.9708 | 10.9415 | 303.5246 | [5 empty] | 10.4491 | 10.8202 | 9.0094 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1345 | 5035.5051 | 223.8894 |  |  |  |  | 10.3584 | 10.792 | 8.8636 | [7 empty] | -0.1436 | 0.066 | 0.2542 | 4998.0796 | 0.4669 | 223.6544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0108 | -10.9264 | 11.208 | 7822.329 | 10.9707 | 304.596 | [5 empty] | 10.5691 | 10.9446 | 9.1119 | [5 empty] | 0.0128 | -0.134 | 5035.0999 | 224.919 |  |  |  |  | 10.5368 | 10.9441 | 9.0421 | [7 empty] | -0.0602 | -0.0229 | 0.133 | 5013.0194 | 0.2402 | 224.9151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0219 | -10.9753 | 11.2585 | 7819.1002 | 10.9946 | 305.6078 | [5 empty] | 10.6899 | 11.0699 | 9.2152 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1335 | 5034.701 | 225.9474 |  |  |  |  | 10.6784 | 11.1153 | 9.1642 | [7 empty] | -0.1327 | 0.0144 | 0.2074 | 5010.5723 | 0.3831 | 226.3174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0236 | -11.0349 | 11.3169 | 7817.0107 | 11.0278 | 306.6865 | [5 empty] | 10.8116 | 11.1962 | 9.3193 | [5 empty] | 0.0127 | -0.133 | 5034.3081 | 226.9747 |  |  |  |  | 10.8705 | 11.273 | 9.3544 | [7 empty] | -0.0245 | -0.087 | 0.0592 | 5025.8929 | 0.1173 | 227.5956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0374 | -11.0894 | 11.3735 | 7815.8367 | 11.055 | 307.7074 | [5 empty] | 10.9342 | 11.3234 | 9.4241 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1325 | 5033.9212 | 228.0008 |  |  |  |  | 10.9346 | 11.4251 | 9.4761 | [7 empty] | -0.3154 | -0.0439 | 0.3398 | 5044.0838 | 0.5982 | 228.8153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0471 | -11.2145 | 11.4971 | 7836.8634 | 11.1217 | 308.7899 | [5 empty] | 11.0576 | 11.4515 | 9.5297 | [5 empty] | 0.0126 | -0.132 | 5033.5403 | 229.0257 |  |  |  |  | 10.9352 | 11.4225 | 9.4767 | [7 empty] | -0.3058 | -0.0491 | 0.329 | 5044.4605 | 0.5751 | 228.7944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0583 | -11.2109 | 11.4971 | 7835.6775 | 11.0775 | 308.852 | [5 empty] | 11.182 | 11.5805 | 9.636 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1315 | 5033.1652 | 230.0494 |  |  |  |  | 11.3265 | 11.6748 | 9.6811 | [7 empty] | 0.2204 | -0.111 | 0.2088 | 5006.8981 | 0.328 | 230.7923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0641 | -11.2484 | 11.5353 | 7827.1612 | 11.0975 | 309.8964 | [5 empty] | 11.3073 | 11.7105 | 9.7431 | [5 empty] | 0.0125 | -0.131 | 5032.7957 | 231.072 |  |  |  |  | 11.3664 | 11.8119 | 9.6813 | [7 empty] | -0.0389 | 0.0843 | 0.2213 | 4983.3102 | 0.3603 | 231.8641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0757 | -11.4118 | 11.6964 | 7864.3934 | 11.177 | 310.823 | [5 empty] | 11.4335 | 11.8414 | 9.851 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1305 | 5032.4318 | 232.0933 |  |  |  |  | 11.4221 | 11.9206 | 9.8205 | [7 empty] | -0.2395 | 0.039 | 0.3037 | 5014.4523 | 0.5486 | 232.7073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.0822 | -11.4764 | 11.7608 | 7865.8921 | 11.2089 | 311.8207 | [5 empty] | 11.5606 | 11.9732 | 9.9597 | [5 empty] | 0.0124 | -0.13 | 5032.0733 | 233.1135 |  |  |  |  | 11.419 | 11.9197 | 9.8193 | [7 empty] | -0.2474 | 0.0406 | 0.3108 | 5014.8108 | 0.5594 | 232.7008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.0997 | -11.5472 | 11.8342 | 7860.1609 | 11.265 | 313.3226 | [5 empty] | 11.6886 | 12.106 | 10.0691 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1295 | 5031.7202 | 234.1324 |  |  |  |  | 11.7589 | 12.1547 | 9.8334 | [7 empty] | 0.2532 | 0.2317 | 0.4341 | 4919.5984 | 0.5206 | 234.5041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1114 | -11.6041 | 11.8927 | 7859.2946 | 11.2935 | 314.3376 | [5 empty] | 11.8175 | 12.2397 | 10.1793 | [5 empty] | 0.0123 | -0.129 | 5031.3724 | 235.1501 |  |  |  |  | 11.9788 | 12.3297 | 10.1713 | [7 empty] | 0.3178 | -0.0521 | 0.315 | 4982.8558 | 0.4531 | 235.8303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1135 | -11.6768 | 11.9638 | 7853.8745 | 11.3491 | 315.767 | [5 empty] | 11.9473 | 12.3744 | 10.2903 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1285 | 5031.0298 | 236.1666 |  |  |  |  | 12.0106 | 12.4319 | 10.1751 | [7 empty] | 0.1327 | 0.0852 | 0.2453 | 4967.3297 | 0.2969 | 236.5981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1261 | -11.7184 | 12.0077 | 7848.6666 | 11.3686 | 316.7524 | [5 empty] | 12.078 | 12.51 | 10.4021 | [5 empty] | 0.0122 | -0.128 | 5030.6922 | 237.1818 |  |  |  |  | 12.1656 | 12.5914 | 10.3892 | [7 empty] | 0.0891 | -0.0257 | 0.128 | 4998.4142 | 0.1582 | 237.7868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.1399 | -11.7718 | 12.0633 | 7846.5606 | 11.396 | 317.7829 | [5 empty] | 12.2097 | 12.6466 | 10.5146 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1275 | 5030.3596 | 238.1958 |  |  |  |  | 12.1682 | 12.5886 | 10.3918 | [7 empty] | 0.1044 | -0.0346 | 0.131 | 4999.0975 | 0.1593 | 237.7661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1458 | -11.8244 | 12.1162 | 7844.6521 | 11.4209 | 318.7477 | [5 empty] | 12.3423 | 12.7841 | 10.628 | [5 empty] | 0.0121 | -0.127 | 5030.0318 | 239.2086 |  |  |  |  | 12.3688 | 12.8096 | 10.536 | [7 empty] | 0.0831 | 0.0212 | 0.1644 | 4987.8022 | 0.199 | 239.3951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1471 | -11.8669 | 12.1579 | 7839.0841 | 11.4407 | 319.7027 | [5 empty] | 12.4758 | 12.9226 | 10.7421 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1265 | 5029.7089 | 240.2201 |  |  |  |  | 12.4924 | 12.9525 | 10.5505 | [7 empty] | 0.0928 | 0.1639 | 0.3014 | 4953.4687 | 0.3844 | 240.4377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1652 | -11.9403 | 12.2341 | 7843.5458 | 11.4789 | 320.7527 | [5 empty] | 12.6102 | 13.062 | 10.857 | [5 empty] | 0.012 | -0.1261 | 5029.3907 | 241.2304 |  |  |  |  | 12.7282 | 13.163 | 10.8956 | [7 empty] | 0.107 | -0.0764 | 0.1072 | 5008.7383 | 0.1485 | 241.9568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1627 | -11.9456 | 12.239 | 7845.8554 | 11.4354 | 320.709 | [5 empty] | 12.7455 | 13.2024 | 10.9727 | [5 empty] | 0.012 | -0.1256 | 5029.0771 | 242.2394 |  |  |  |  | 12.8628 | 13.3209 | 10.917 | [7 empty] | 0.108 | 0.0735 | 0.221 | 4973.7446 | 0.2718 | 243.0848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1728 | -12.0091 | 12.3034 | 7838.028 | 11.4874 | 322.1598 | [5 empty] | 12.8818 | 13.3438 | 11.0892 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1251 | 5028.768 | 243.2472 |  |  |  |  | 12.86 | 13.3191 | 10.9189 | [7 empty] | 0.1027 | 0.0695 | 0.2147 | 4975.1534 | 0.257 | 243.0715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.187 | -12.0397 | 12.3371 | 7829.1797 | 11.5027 | 323.1661 | [5 empty] | 13.019 | 13.4861 | 11.2065 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1246 | 5028.4634 | 244.2537 |  |  |  |  | 13.0244 | 13.5173 | 11.0706 | [7 empty] | 0.0189 | 0.0959 | 0.2206 | 4976.8966 | 0.3062 | 244.4731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.1833 | -12.0843 | 12.3796 | 7813.108 | 11.5493 | 324.6622 | [5 empty] | 13.1571 | 13.6294 | 11.3246 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1241 | 5028.1632 | 245.2589 |  |  |  |  | 13.1791 | 13.6718 | 11.2248 | [7 empty] | 0.0233 | 0.0583 | 0.1828 | 4985.2377 | 0.25 | 245.5549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.1993 | -12.114 | 12.4129 | 7804.0156 | 11.5654 | 325.6887 | [5 empty] | 13.2962 | 13.7737 | 11.4435 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1236 | 5027.8672 | 246.2628 |  |  |  |  | 13.3487 | 13.8728 | 11.3903 | [7 empty] | -0.0573 | 0.0686 | 0.2042 | 4990.22 | 0.3267 | 246.9479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.2066 | -12.2019 | 12.5002 | 7796.6944 | 11.6481 | 327.5042 | [5 empty] | 13.4362 | 13.9189 | 11.5632 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1231 | 5027.5755 | 247.2655 |  |  |  |  | 13.5043 | 14.03 | 11.5426 | [7 empty] | -0.0559 | 0.0374 | 0.1741 | 4997.186 | 0.2846 | 248.0268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.2299 | -12.2613 | 12.5641 | 7799.9737 | 11.6728 | 328.4104 | [5 empty] | 13.5771 | 14.0651 | 11.6837 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1226 | 5027.288 | 248.2668 |  |  |  |  | 13.5043 | 14.0293 | 11.5424 | [7 empty] | -0.0537 | 0.0366 | 0.1721 | 4997.1689 | 0.2745 | 248.022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2328 | -12.3168 | 12.6189 | 7799.4591 | 11.6983 | 329.334 | [5 empty] | 13.719 | 14.2123 | 11.805 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1221 | 5027.0044 | 249.2669 |  |  |  |  | 13.7289 | 14.2627 | 11.7945 | [7 empty] | -0.0874 | -0.0395 | 0.129 | 5017.1211 | 0.222 | 249.6069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2532 | -12.3813 | 12.6869 | 7795.0573 | 11.7477 | 330.699 | [5 empty] | 13.8619 | 14.3605 | 11.9271 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1216 | 5026.7249 | 250.2657 |  |  |  |  | 13.8799 | 14.4186 | 11.9491 | [7 empty] | -0.099 | -0.0726 | 0.121 | 5025.3878 | 0.2052 | 250.6553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2487 | -12.4282 | 12.7316 | 7790.4091 | 11.7716 | 331.6605 | [5 empty] | 14.0056 | 14.5097 | 12.0501 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1211 | 5026.4493 | 251.2632 |  |  |  |  | 14.1096 | 14.6569 | 12.1524 | [7 empty] | -0.102 | -0.0809 | 0.1205 | 5027.219 | 0.2134 | 252.2402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2605 | -12.4951 | 12.7998 | 7786.403 | 11.8221 | 332.9973 | [5 empty] | 14.1504 | 14.6598 | 12.1738 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1206 | 5026.1777 | 252.2594 |  |  |  |  | 14.107 | 14.6555 | 12.1521 | [7 empty] | -0.1064 | -0.0814 | 0.1243 | 5027.7118 | 0.2041 | 252.2307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2621 | -12.5012 | 12.8066 | 7787.8458 | 11.7808 | 333.0276 | [5 empty] | 14.2961 | 14.811 | 12.2984 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1202 | 5025.9097 | 253.2543 |  |  |  |  | 14.1609 | 14.7699 | 12.3208 | [7 empty] | -0.3293 | -0.1509 | 0.3421 | 5062.1306 | 0.4964 | 252.9847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.276 | -12.5578 | 12.8652 | 7788.9321 | 11.8056 | 333.9417 | [5 empty] | 14.4427 | 14.9631 | 12.4237 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1197 | 5025.6456 | 254.2479 |  |  |  |  | 14.7272 | 15.1202 | 12.5303 | [7 empty] | 0.4521 | -0.1458 | 0.4415 | 4993.83 | 0.6641 | 255.2662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.3043 | -12.7806 | 13.0884 | 7821.3801 | 11.9595 | 335.8923 | [5 empty] | 14.5903 | 15.1162 | 12.5499 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1192 | 5025.385 | 255.2402 |  |  |  |  | 14.7221 | 15.1141 | 12.5286 | [7 empty] | 0.453 | -0.1503 | 0.4427 | 4994.7184 | 0.6635 | 255.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3149 | -12.9632 | 13.2682 | 7860.6491 | 12.042 | 336.7483 | [5 empty] | 14.7389 | 15.2703 | 12.6769 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1187 | 5025.128 | 256.2311 |  |  |  |  | 14.7922 | 15.3402 | 12.5501 | [7 empty] | 0.0643 | 0.1159 | 0.2405 | 4970.7349 | 0.2989 | 256.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3163 | -12.956 | 13.262 | 7857.2778 | 11.9964 | 336.818 | [5 empty] | 14.8884 | 15.4254 | 12.8048 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1182 | 5024.8747 | 257.2208 |  |  |  |  | 14.9495 | 15.5047 | 12.7023 | [7 empty] | 0.0512 | 0.0955 | 0.2174 | 4976.2997 | 0.2744 | 257.724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3152 | -13.0161 | 13.3204 | 7857.6062 | 12.0239 | 337.7238 | [5 empty] | 15.0389 | 15.5815 | 12.9334 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1177 | 5024.6248 | 258.2091 |  |  |  |  | 15.1583 | 15.5992 | 12.7027 | [7 empty] | 0.4675 | 0.1423 | 0.5252 | 4932.4952 | 0.6241 | 258.3204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.448 | -12.9682 | 13.3084 | 7831.641 | 12.0097 | 339.071 | [5 empty] | 15.1903 | 15.7386 | 13.0629 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1173 | 5024.3782 | 259.1961 |  |  |  |  | 15.3847 | 15.8272 | 13.0813 | [7 empty] | 0.3852 | -0.0947 | 0.3747 | 4988.8432 | 0.534 | 259.749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.4383 | -13.0104 | 13.347 | 7825.682 | 12.0301 | 339.9864 | [5 empty] | 15.3427 | 15.8967 | 13.1932 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1168 | 5024.1351 | 260.1818 |  |  |  |  | 15.4209 | 15.9402 | 13.0904 | [7 empty] | 0.1985 | 0.0378 | 0.2429 | 4976.6601 | 0.275 | 260.4514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5634 | -12.9824 | 13.3534 | 7807.4898 | 12.0221 | 341.2128 | [5 empty] | 15.4961 | 16.0559 | 13.3243 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1163 | 5023.8952 | 261.1661 |  |  |  |  | 15.6184 | 16.1672 | 13.3261 | [7 empty] | 0.1047 | -0.0127 | 0.1396 | 4994.8088 | 0.1631 | 261.8507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5713 | -13.0425 | 13.4139 | 7808.4748 | 12.0502 | 342.139 | [5 empty] | 15.6505 | 16.216 | 13.4563 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1158 | 5023.6586 | 262.1492 |  |  |  |  | 15.832 | 16.3549 | 13.4845 | [7 empty] | 0.2049 | -0.0304 | 0.2119 | 4990.4114 | 0.2696 | 262.9957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4585 | -13.0754 | 13.4164 | 7787.2742 | 12.081 | 343.1753 | [5 empty] | 15.8058 | 16.3771 | 13.5891 | [5 empty] | 0.011 | -0.1153 | 5023.4252 | 263.1308 |  |  |  |  | 15.8334 | 16.3527 | 13.4856 | [7 empty] | 0.2144 | -0.0353 | 0.2185 | 4990.6547 | 0.2736 | 262.9826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4657 | -13.127 | 13.4686 | 7786.0812 | 12.1045 | 344.0853 | [5 empty] | 15.9621 | 16.5393 | 13.7228 | [5 empty] | 0.011 | -0.1149 | 5023.1949 | 264.1112 |  |  |  |  | 15.9881 | 16.572 | 13.4932 | [7 empty] | 0.1261 | 0.1963 | 0.3317 | 4951.1156 | 0.3817 | 264.3083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3678 | -13.1628 | 13.4787 | 7766.0609 | 12.1407 | 345.2038 | [5 empty] | 16.1194 | 16.7025 | 13.8572 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1144 | 5022.9677 | 265.0902 |  |  |  |  | 16.2638 | 16.7907 | 13.8847 | [7 empty] | 0.2176 | -0.0836 | 0.2089 | 5000.2924 | 0.2876 | 265.6168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.372 | -13.2171 | 13.5328 | 7765.6168 | 12.1653 | 346.101 | [5 empty] | 16.2777 | 16.8666 | 13.9926 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1139 | 5022.7436 | 266.0679 |  |  |  |  | 16.308 | 16.9555 | 13.8972 | [7 empty] | -0.0739 | 0.1093 | 0.2388 | 4984.6389 | 0.3597 | 266.5939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.3893 | -13.3863 | 13.7015 | 7797.2974 | 12.2464 | 347.0775 | [5 empty] | 16.4369 | 17.0319 | 14.1287 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1135 | 5022.5223 | 267.0442 |  |  |  |  | 16.4941 | 17.1403 | 14.1555 | [7 empty] | -0.1029 | -0.0203 | 0.147 | 5012.721 | 0.2439 | 267.6809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.3977 | -13.4327 | 13.7489 | 7794.5391 | 12.2679 | 347.9934 | [5 empty] | 16.5972 | 17.1981 | 14.2657 | [5 empty] | 0.0108 | -0.113 | 5022.3041 | 268.0192 |  |  |  |  | 16.6663 | 17.3132 | 14.3304 | [7 empty] | -0.102 | -0.0606 | 0.1244 | 5020.5764 | 0.2059 | 268.6899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4178 | -13.6494 | 13.9643 | 7838.7794 | 12.3728 | 349.0179 | [5 empty] | 16.7584 | 17.3654 | 14.4036 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1125 | 5022.0887 | 268.9929 |  |  |  |  | 16.8238 | 17.4892 | 14.3312 | [7 empty] | -0.066 | 0.1145 | 0.2396 | 4983.2991 | 0.3566 | 269.7092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4198 | -13.6896 | 14.0042 | 7833.8413 | 12.391 | 349.911 | [5 empty] | 16.9206 | 17.5337 | 14.5423 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1121 | 5021.8762 | 269.9652 |  |  |  |  | 17.0137 | 17.6734 | 14.5652 | [7 empty] | -0.0695 | 0.0127 | 0.1483 | 5003.5001 | 0.2403 | 270.7672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4298 | -13.7359 | 14.052 | 7829.4383 | 12.417 | 350.9137 | [5 empty] | 17.0839 | 17.703 | 14.6818 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1116 | 5021.6663 | 270.9362 |  |  |  |  | 17.0168 | 17.6758 | 14.5716 | [7 empty] | -0.0693 | 0.0071 | 0.1431 | 5004.5758 | 0.2238 | 270.7806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.447 | -13.766 | 14.0858 | 7823.4148 | 12.4287 | 351.7972 | [5 empty] | 17.2481 | 17.8733 | 14.8222 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1111 | 5021.4594 | 271.9058 |  |  |  |  | 17.1956 | 17.8548 | 14.772 | [7 empty] | -0.0764 | -0.057 | 0.1025 | 5017.5721 | 0.1641 | 271.8007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4515 | -13.799 | 14.1193 | 7816.1898 | 12.4454 | 352.7243 | [5 empty] | 17.4133 | 18.0447 | 14.9635 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1107 | 5021.2551 | 272.874 |  |  |  |  | 17.4608 | 18.1319 | 15.0041 | [7 empty] | -0.0837 | -0.0601 | 0.107 | 5018.5538 | 0.1745 | 273.364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4602 | -13.8243 | 14.1465 | 7805.8184 | 12.4628 | 353.736 | [5 empty] | 17.5795 | 18.2172 | 15.1056 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1102 | 5021.0534 | 273.8409 |  |  |  |  | 17.6406 | 18.3153 | 15.1715 | [7 empty] | -0.0824 | -0.0798 | 0.0978 | 5022.1366 | 0.1576 | 274.388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.5811 | -13.8651 | 14.2164 | 7804.5153 | 12.4954 | 355.0888 | [5 empty] | 17.7467 | 18.3906 | 15.2485 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1098 | 5020.8543 | 274.8065 |  |  |  |  | 17.6361 | 18.3138 | 15.173 | [7 empty] | -0.0929 | -0.0818 | 0.1071 | 5023.3109 | 0.1673 | 274.3797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5735 | -13.8657 | 14.2156 | 7803.6615 | 12.4505 | 355.1054 | [5 empty] | 17.915 | 18.5651 | 15.3924 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1093 | 5020.6578 | 275.7707 |  |  |  |  | 17.9129 | 18.5892 | 15.4456 | [7 empty] | -0.0811 | -0.1378 | 0.0959 | 5032.935 | 0.1209 | 275.9032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.5797 | -13.9116 | 14.262 | 7800.4133 | 12.4728 | 356.0225 | [5 empty] | 18.0842 | 18.7407 | 15.537 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1089 | 5020.4638 | 276.7335 |  |  |  |  | 18.0816 | 18.782 | 15.4637 | [7 empty] | -0.0628 | 0.0303 | 0.1572 | 4999.5865 | 0.2372 | 276.9593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.7013 | -14.0484 | 14.4257 | 7812.8625 | 12.5866 | 358.0639 | [5 empty] | 18.2544 | 18.9173 | 15.6826 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1084 | 5020.2723 | 277.695 |  |  |  |  | 18.2622 | 18.9686 | 15.6244 | [7 empty] | -0.0638 | 0.022 | 0.15 | 5001.2272 | 0.2279 | 277.9732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6096 | -14.205 | 14.5544 | 7828.5615 | 12.6714 | 359.0599 | [5 empty] | 18.4257 | 19.095 | 15.829 | [5 empty] | 0.0103 | -0.108 | 5020.0833 | 278.6552 |  |  |  |  | 18.4634 | 19.1641 | 15.81 | [7 empty] | -0.0376 | -0.0107 | 0.1085 | 5005.3894 | 0.1644 | 279.027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6267 | -14.2507 | 14.6033 | 7826.6942 | 12.6913 | 359.9474 | [5 empty] | 18.5979 | 19.2737 | 15.9763 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1075 | 5019.8966 | 279.6139 |  |  |  |  | 18.5369 | 19.3065 | 16.0062 | [7 empty] | -0.2624 | -0.0758 | 0.2745 | 5033.8892 | 0.3971 | 279.7892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5272 | -14.4017 | 14.7259 | 7839.5919 | 12.7762 | 360.9655 | [5 empty] | 18.7712 | 19.4534 | 16.1244 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1071 | 5019.7124 | 280.5713 |  |  |  |  | 18.7307 | 19.5101 | 16.1735 | [7 empty] | -0.2684 | -0.0739 | 0.2806 | 5033.7571 | 0.4055 | 280.872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.528 | -14.3991 | 14.7239 | 7839.0694 | 12.7279 | 360.9594 | [5 empty] | 18.9455 | 19.6342 | 16.2734 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1066 | 5019.5304 | 281.5274 |  |  |  |  | 18.731 | 19.5113 | 16.1712 | [7 empty] | -0.2692 | -0.07 | 0.2818 | 5033.0912 | 0.4114 | 280.878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5455 | -14.5378 | 14.8631 | 7845.8231 | 12.8384 | 362.7535 | [5 empty] | 19.1209 | 19.8161 | 16.4233 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1062 | 5019.3508 | 282.4821 |  |  |  |  | 19.299 | 19.9263 | 16.3666 | [7 empty] | 0.2887 | 0.0319 | 0.3109 | 4974.2943 | 0.3595 | 283.0573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5484 | -14.5691 | 14.8947 | 7839.0815 | 12.8523 | 363.6184 | [5 empty] | 19.2972 | 19.999 | 16.5741 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1057 | 5019.1733 | 283.4354 |  |  |  |  | 19.3917 | 20.0828 | 16.6456 | [7 empty] | 0.0486 | -0.1134 | 0.0393 | 5017.7813 | 0.0682 | 283.8696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5597 | -14.6134 | 14.9408 | 7836.059 | 12.8728 | 364.5114 | [5 empty] | 19.4746 | 20.1831 | 16.7257 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1053 | 5018.9982 | 284.3874 |  |  |  |  | 19.5909 | 20.3511 | 16.665 | [7 empty] | -0.0265 | 0.1325 | 0.2406 | 4978.7909 | 0.3287 | 285.2511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5708 | -14.664 | 14.9931 | 7836.0525 | 12.892 | 365.3283 | [5 empty] | 19.653 | 20.3681 | 16.8783 | [5 empty] | 0.01 | -0.1049 | 5018.8252 | 285.338 |  |  |  |  | 19.6527 | 20.4873 | 16.8525 | [7 empty] | -0.2606 | 0.0746 | 0.3247 | 5005.6129 | 0.5023 | 285.9467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.6806 | -14.6289 | 14.986 | 7816.4714 | 12.8844 | 366.5064 | [5 empty] | 19.8324 | 20.5543 | 17.0317 | [5 empty] | 0.01 | -0.1044 | 5018.6543 | 286.2872 |  |  |  |  | 19.658 | 20.4914 | 16.8646 | [7 empty] | -0.2606 | 0.0643 | 0.3189 | 5007.4386 | 0.4905 | 285.9672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.6964 | -14.6771 | 15.037 | 7815.4103 | 12.9051 | 367.3733 | [5 empty] | 20.0129 | 20.7415 | 17.186 | [5 empty] | 0.0099 | -0.104 | 5018.4856 | 287.2351 |  |  |  |  | 20.2581 | 20.8779 | 17.1545 | [7 empty] | 0.3996 | 0.0123 | 0.4066 | 4970.7703 | 0.4953 | 287.9215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8168 | -14.6392 | 15.0309 | 7797.8082 | 12.8924 | 368.4684 | [5 empty] | 20.1943 | 20.9297 | 17.3411 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1036 | 5018.319 | 288.1816 |  |  |  |  | 20.3274 | 21.0259 | 17.3511 | [7 empty] | 0.1561 | -0.0425 | 0.1584 | 4997.3398 | 0.1892 | 288.6625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.8063 | -14.6817 | 15.0697 | 7790.9073 | 12.9199 | 369.4545 | [5 empty] | 20.3769 | 21.1191 | 17.4972 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1031 | 5018.1544 | 289.1268 |  |  |  |  | 20.5669 | 21.2566 | 17.6324 | [7 empty] | 0.161 | -0.1473 | 0.1575 | 5015.4255 | 0.238 | 289.8091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7141 | -14.8428 | 15.2032 | 7806.2609 | 13.0083 | 370.4774 | [5 empty] | 20.5604 | 21.3095 | 17.6541 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1027 | 5017.9918 | 290.0705 |  |  |  |  | 20.736 | 21.4436 | 17.641 | [7 empty] | 0.1969 | 0.0146 | 0.2208 | 4984.6518 | 0.2469 | 290.7309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.718 | -14.9005 | 15.2606 | 7806.8484 | 13.0336 | 371.3263 | [5 empty] | 20.7451 | 21.501 | 17.812 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1023 | 5017.8312 | 291.013 |  |  |  |  | 20.9411 | 21.6653 | 17.8324 | [7 empty] | 0.1678 | 0.0084 | 0.193 | 4987.7905 | 0.2175 | 291.8162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.626 | -15.0759 | 15.4091 | 7824.9528 | 13.1312 | 372.3913 | [5 empty] | 20.9307 | 21.6936 | 17.9707 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1018 | 5017.6726 | 291.954 |  |  |  |  | 20.9358 | 21.6626 | 17.8256 | [7 empty] | 0.1627 | 0.0142 | 0.192 | 4987.1335 | 0.2032 | 291.8027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6301 | -15.1213 | 15.4546 | 7821.9341 | 13.1526 | 373.2619 | [5 empty] | 21.1174 | 21.8873 | 18.1303 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1014 | 5017.5159 | 292.8937 |  |  |  |  | 21.1688 | 21.8839 | 18.1121 | [7 empty] | 0.1683 | -0.1044 | 0.1586 | 5007.2691 | 0.215 | 292.8774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6449 | -15.1781 | 15.5137 | 7822.6998 | 13.1781 | 374.1366 | [5 empty] | 21.3052 | 22.0821 | 18.2908 | [5 empty] | 0.0096 | -0.101 | 5017.3611 | 293.832 |  |  |  |  | 21.4164 | 22.2271 | 18.3003 | [7 empty] | -0.0188 | 0.0266 | 0.1307 | 4997.3783 | 0.1849 | 294.5264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6524 | -15.2226 | 15.5591 | 7819.2533 | 13.2006 | 375.0362 | [5 empty] | 21.4939 | 22.2779 | 18.4522 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1006 | 5017.2081 | 294.769 |  |  |  |  | 21.413 | 22.2238 | 18.306 | [7 empty] | -0.0233 | 0.0177 | 0.1228 | 4999.1843 | 0.1683 | 294.5107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6547 | -15.2091 | 15.5469 | 7815.137 | 13.15 | 375.0913 | [5 empty] | 21.6838 | 22.4749 | 18.6145 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1002 | 5017.057 | 295.7046 |  |  |  |  | 21.6702 | 22.5306 | 18.6118 | [7 empty] | -0.1527 | -0.0249 | 0.1789 | 5015.0473 | 0.2678 | 295.9681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6622 | -15.2599 | 15.5985 | 7813.5507 | 13.1744 | 375.9763 | [5 empty] | 21.8747 | 22.6729 | 18.7777 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0997 | 5016.9078 | 296.6388 |  |  |  |  | 21.887 | 22.7504 | 18.8065 | [7 empty] | -0.145 | -0.0407 | 0.1654 | 5017.134 | 0.2458 | 297.0027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6689 | -15.3053 | 15.6446 | 7811.62 | 13.193 | 376.7971 | [5 empty] | 22.0666 | 22.872 | 18.9419 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0993 | 5016.7602 | 297.5717 |  |  |  |  | 22.1319 | 23.043 | 19.1051 | [7 empty] | -0.2706 | -0.0877 | 0.2803 | 5033.2185 | 0.386 | 298.3674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.785 | -15.4076 | 15.772 | 7827.857 | 13.2452 | 377.9537 | [5 empty] | 22.2597 | 23.0723 | 19.1069 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0989 | 5016.6146 | 298.5032 |  |  |  |  | 22.2125 | 23.2064 | 19.3004 | [7 empty] | -0.505 | -0.1238 | 0.5151 | 5054.6326 | 0.6738 | 299.1239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9299 | -15.5564 | 15.9519 | 7842.0669 | 13.3704 | 380.0498 | [5 empty] | 22.4537 | 23.2736 | 19.2728 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0985 | 5016.4705 | 299.4333 |  |  |  |  | 22.2063 | 23.1962 | 19.3031 | [7 empty] | -0.5003 | -0.1368 | 0.5111 | 5056.5268 | 0.6608 | 299.0765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9225 | -15.5518 | 15.9461 | 7838.8897 | 13.3258 | 380.1319 | [5 empty] | 22.6489 | 23.476 | 19.4396 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0981 | 5016.3283 | 300.3621 |  |  |  |  | 22.9748 | 23.6696 | 19.6015 | [7 empty] | 0.3818 | -0.1481 | 0.3758 | 5000.3613 | 0.52 | 301.2443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.949 | -15.5907 | 15.9907 | 7835.4252 | 13.3456 | 381.0428 | [5 empty] | 22.8451 | 23.6796 | 19.6074 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0977 | 5016.1876 | 301.2895 |  |  |  |  | 22.9806 | 23.6705 | 19.6069 | [7 empty] | 0.3927 | -0.1547 | 0.3876 | 5000.7349 | 0.5322 | 301.2486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9637 | -15.6182 | 16.0213 | 7827.9723 | 13.3623 | 381.9635 | [5 empty] | 23.0423 | 23.8842 | 19.776 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0973 | 5016.0487 | 302.2156 |  |  |  |  | 23.0999 | 23.986 | 19.8262 | [7 empty] | -0.0841 | -0.0484 | 0.1054 | 5013.9984 | 0.1614 | 302.6738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9468 | -15.647 | 16.0455 | 7819.2529 | 13.3785 | 382.8182 | [5 empty] | 23.2407 | 24.09 | 19.9456 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0969 | 5015.9113 | 303.1403 |  |  |  |  | 23.2863 | 24.2008 | 19.8492 | [7 empty] | -0.0709 | 0.117 | 0.2284 | 4986.1739 | 0.3158 | 303.6357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -3.9752 | -15.712 | 16.1159 | 7822.4959 | 13.4091 | 383.7211 | [5 empty] | 23.4401 | 24.2968 | 20.1161 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0965 | 5015.7756 | 304.0636 |  |  |  |  | 23.2805 | 24.1995 | 19.8512 | [7 empty] | -0.0845 | 0.1155 | 0.2318 | 4987.2763 | 0.3246 | 303.6301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.9661 | -15.7605 | 16.161 | 7818.4989 | 13.4359 | 384.622 | [5 empty] | 23.6406 | 24.5048 | 20.2875 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0961 | 5015.6415 | 304.9856 |  |  |  |  | 23.8066 | 24.5673 | 20.1627 | [7 empty] | 0.3654 | 0.0478 | 0.3841 | 4969.8493 | 0.4321 | 305.2614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -3.9834 | -15.8241 | 16.2272 | 7820.4329 | 13.4667 | 385.5209 | [5 empty] | 23.8421 | 24.7139 | 20.4598 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0957 | 5015.5089 | 305.9062 |  |  |  |  | 23.8949 | 24.7465 | 20.3886 | [7 empty] | 0.108 | -0.0033 | 0.1353 | 4994.3555 | 0.1361 | 306.0492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -3.99 | -15.869 | 16.2728 | 7818.7842 | 13.484 | 386.3094 | [5 empty] | 24.0448 | 24.9241 | 20.6331 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0953 | 5015.3779 | 306.8255 |  |  |  |  | 24.1166 | 24.9622 | 20.6043 | [7 empty] | 0.1271 | -0.0463 | 0.1278 | 5000.0643 | 0.1443 | 306.9912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -3.9932 | -15.9365 | 16.3393 | 7818.9835 | 13.523 | 387.2944 | [5 empty] | 24.2485 | 25.1354 | 20.8072 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0949 | 5015.2483 | 307.7434 |  |  |  |  | 24.4099 | 25.234 | 20.7961 | [7 empty] | 0.2219 | -0.024 | 0.2243 | 4990.6065 | 0.261 | 308.1695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -3.9869 | -15.9367 | 16.3384 | 7819.2538 | 13.4724 | 387.2487 | [5 empty] | 24.4533 | 25.3479 | 20.9823 | [5 empty] | 0.009 | -0.0945 | 5015.1203 | 308.6599 |  |  |  |  | 24.6135 | 25.5098 | 20.8193 | [7 empty] | 0.1473 | 0.2018 | 0.327 | 4959.7948 | 0.3364 | 309.3542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0124 | -15.9649 | 16.3723 | 7813.8578 | 13.4861 | 388.1173 | [5 empty] | 24.6592 | 25.5615 | 21.1584 | [5 empty] | 0.009 | -0.0941 | 5014.9937 | 309.5751 |  |  |  |  | 24.6161 | 25.5124 | 20.8176 | [7 empty] | 0.1493 | 0.2056 | 0.3309 | 4959.0864 | 0.3346 | 309.3652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -4.0079 | -16.1673 | 16.5679 | 7846.3168 | 13.5791 | 389.0572 | [5 empty] | 24.8662 | 25.7762 | 21.3353 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0937 | 5014.8687 | 310.4889 |  |  |  |  | 24.9566 | 25.7864 | 21.2429 | [7 empty] | 0.2603 | -0.02 | 0.2619 | 4987.7389 | 0.3041 | 310.5321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0278 | -16.2151 | 16.6195 | 7844.8201 | 13.6022 | 389.9364 | [5 empty] | 25.0742 | 25.992 | 21.5132 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0933 | 5014.745 | 311.4014 |  |  |  |  | 25.2276 | 26.1032 | 21.5448 | [7 empty] | 0.1531 | -0.0489 | 0.1509 | 4998.8915 | 0.1795 | 311.8691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0563 | -16.4183 | 16.8239 | 7881.4527 | 13.6875 | 390.7971 | [5 empty] | 25.2834 | 26.209 | 21.692 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0929 | 5014.6227 | 312.3125 |  |  |  |  | 25.4072 | 26.3122 | 21.5607 | [7 empty] | 0.1631 | 0.1131 | 0.2573 | 4973.1919 | 0.2535 | 312.7437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.075 | -16.46 | 16.8692 | 7877.4121 | 13.7114 | 391.7259 | [5 empty] | 25.4936 | 26.4271 | 21.8717 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0925 | 5014.5018 | 313.2223 |  |  |  |  | 25.6294 | 26.5516 | 21.7775 | [7 empty] | 0.1321 | 0.0963 | 0.2255 | 4977.7861 | 0.2251 | 313.7388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.0824 | -16.4974 | 16.9077 | 7873.2259 | 13.7279 | 392.5455 | [5 empty] | 25.7049 | 26.6463 | 22.0524 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0922 | 5014.3823 | 314.1307 |  |  |  |  | 25.8694 | 26.7935 | 22.0941 | [7 empty] | 0.0994 | -0.0213 | 0.1151 | 4997.9172 | 0.1284 | 314.7372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.0929 | -16.5843 | 16.9949 | 7865.5625 | 13.822 | 394.295 | [5 empty] | 25.9174 | 26.8667 | 22.2341 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0918 | 5014.2641 | 315.0378 |  |  |  |  | 25.9196 | 26.9563 | 22.1134 | [7 empty] | -0.1228 | 0.126 | 0.2544 | 4988.7424 | 0.3574 | 315.4049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.0812 | -16.6405 | 17.0469 | 7864.0166 | 13.849 | 395.1275 | [5 empty] | 26.1309 | 27.0882 | 22.4166 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0914 | 5014.1473 | 315.9435 |  |  |  |  | 26.1503 | 27.1914 | 22.34 | [7 empty] | -0.1258 | 0.0922 | 0.2276 | 4994.118 | 0.3253 | 316.3634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1185 | -16.6504 | 17.0659 | 7855.4285 | 13.8542 | 395.9777 | [5 empty] | 26.3455 | 27.3109 | 22.6001 | [5 empty] | 0.0087 | -0.091 | 5014.0317 | 316.8478 |  |  |  |  | 26.4908 | 27.5502 | 22.6738 | [7 empty] | -0.1541 | 0.0564 | 0.2197 | 5001.2665 | 0.3296 | 317.8131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1286 | -16.6992 | 17.1161 | 7853.4606 | 13.8786 | 396.8423 | [5 empty] | 26.5613 | 27.5347 | 22.7846 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0906 | 5013.9175 | 317.7508 |  |  |  |  | 26.4997 | 27.5628 | 22.6847 | [7 empty] | -0.1625 | 0.0571 | 0.2261 | 5001.6728 | 0.3267 | 317.8638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1323 | -16.7368 | 17.1539 | 7846.945 | 13.9046 | 397.7944 | [5 empty] | 26.7781 | 27.7596 | 22.97 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0903 | 5013.8045 | 318.6525 |  |  |  |  | 26.7117 | 27.7862 | 22.8863 | [7 empty] | -0.1774 | 0.0411 | 0.2277 | 5004.9678 | 0.3285 | 318.7584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1125 | -16.7944 | 17.2053 | 7844.1715 | 13.9368 | 398.6826 | [5 empty] | 26.9961 | 27.9857 | 23.1563 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0899 | 5013.6928 | 319.5528 |  |  |  |  | 27.0663 | 28.1576 | 23.2298 | [7 empty] | -0.2002 | 0.0061 | 0.2298 | 5011.5208 | 0.3321 | 320.2331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1166 | -16.7895 | 17.2019 | 7843.7136 | 13.884 | 398.6616 | [5 empty] | 27.2151 | 28.213 | 23.3436 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0895 | 5013.5824 | 320.4518 |  |  |  |  | 27.0548 | 28.1517 | 23.2177 | [7 empty] | -0.2119 | 0.015 | 0.2439 | 5010.885 | 0.347 | 320.2101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1231 | -16.9031 | 17.3141 | 7843.6298 | 13.9851 | 400.3105 | [5 empty] | 27.4353 | 28.4414 | 23.5318 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0892 | 5013.4731 | 321.3495 |  |  |  |  | 27.7471 | 28.6059 | 23.4703 | [7 empty] | 0.4662 | 0.05 | 0.4784 | 4966.1056 | 0.5415 | 321.9924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1397 | -16.9628 | 17.3764 | 7844.1942 | 14.0156 | 401.2033 | [5 empty] | 27.6566 | 28.671 | 23.721 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0888 | 5013.3651 | 322.2458 |  |  |  |  | 27.86 | 28.7905 | 23.821 | [7 empty] | 0.2242 | -0.1178 | 0.2176 | 5005.0781 | 0.2907 | 322.7103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1502 | -16.9979 | 17.4134 | 7840.4975 | 14.0295 | 401.9819 | [5 empty] | 27.879 | 28.9017 | 23.9112 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0884 | 5013.2582 | 323.1407 |  |  |  |  | 28.0465 | 28.9944 | 23.8204 | [7 empty] | 0.2672 | 0.0451 | 0.2912 | 4978.5532 | 0.3073 | 323.4988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.065 | -17.1573 | 17.5486 | 7853.5714 | 14.1166 | 402.9921 | [5 empty] | 28.1025 | 29.1336 | 24.1023 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0881 | 5013.1526 | 324.0343 |  |  |  |  | 28.3111 | 29.2516 | 24.0686 | [7 empty] | 0.2923 | 0.0057 | 0.2989 | 4982.9841 | 0.336 | 324.4871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0526 | -17.2258 | 17.6127 | 7854.7505 | 14.1492 | 403.8199 | [5 empty] | 28.3272 | 29.3666 | 24.2943 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0877 | 5013.048 | 324.9266 |  |  |  |  | 28.5107 | 29.4749 | 24.0837 | [7 empty] | 0.3213 | 0.1691 | 0.4049 | 4957.662 | 0.3965 | 325.3391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9621 | -17.4015 | 17.7636 | 7871.6348 | 14.241 | 404.7871 | [5 empty] | 28.5529 | 29.6008 | 24.4873 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0873 | 5012.9446 | 325.8175 |  |  |  |  | 28.8125 | 29.8001 | 24.6276 | [7 empty] | 0.1808 | -0.0856 | 0.1724 | 5002.7828 | 0.2281 | 326.571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9673 | -17.4556 | 17.8178 | 7870.6009 | 14.2675 | 405.6313 | [5 empty] | 28.7798 | 29.8362 | 24.6813 | [5 empty] | 0.0083 | -0.087 | 5012.8423 | 326.7072 |  |  |  |  | 28.8201 | 29.8112 | 24.6478 | [7 empty] | 0.1688 | -0.095 | 0.1607 | 5004.8356 | 0.2062 | 326.6129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.1133 | -17.4146 | 17.8114 | 7853.7404 | 14.2667 | 406.8304 | [5 empty] | 29.0079 | 30.0727 | 24.8763 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0866 | 5012.7412 | 327.5954 |  |  |  |  | 29.0652 | 30.0579 | 24.9074 | [7 empty] | 0.1634 | -0.1491 | 0.1672 | 5012.9893 | 0.2316 | 327.5398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.1033 | -17.4713 | 17.8647 | 7852.2891 | 14.2954 | 407.665 | [5 empty] | 29.237 | 30.3104 | 25.0722 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0863 | 5012.6411 | 328.4824 |  |  |  |  | 29.4288 | 30.4347 | 25.1463 | [7 empty] | 0.1915 | -0.0821 | 0.1833 | 5001.6434 | 0.2325 | 328.9438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2183 | -17.4374 | 17.8588 | 7836.911 | 14.2929 | 408.7294 | [5 empty] | 29.4673 | 30.5493 | 25.2691 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0859 | 5012.5421 | 329.368 |  |  |  |  | 29.6282 | 30.6665 | 25.1587 | [7 empty] | 0.2043 | 0.09 | 0.2634 | 4976.3317 | 0.2563 | 329.8001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.2053 | -17.4978 | 17.9148 | 7835.5083 | 14.3258 | 409.5992 | [5 empty] | 29.6987 | 30.7894 | 25.4669 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0855 | 5012.4442 | 330.2523 |  |  |  |  | 29.9509 | 30.9326 | 25.3934 | [7 empty] | 0.3545 | 0.0554 | 0.3739 | 4972.9765 | 0.4036 | 330.7772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2341 | -17.534 | 17.9571 | 7831.2834 | 14.3491 | 410.5165 | [5 empty] | 29.9312 | 31.0306 | 25.6657 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0852 | 5012.3473 | 331.1352 |  |  |  |  | 30.0113 | 31.1152 | 25.4102 | [7 empty] | 0.1322 | 0.213 | 0.323 | 4963.1762 | 0.3185 | 331.4436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2509 | -17.5221 | 17.9499 | 7828.9898 | 14.2969 | 410.5798 | [5 empty] | 30.1649 | 31.273 | 25.8655 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0848 | 5012.2514 | 332.0169 |  |  |  |  | 30.2693 | 31.3763 | 25.6711 | [7 empty] | 0.1287 | 0.1686 | 0.2806 | 4969.7664 | 0.2738 | 332.3906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2572 | -17.5793 | 18.0073 | 7830.0638 | 14.3199 | 411.3415 | [5 empty] | 30.3997 | 31.5166 | 26.0663 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0845 | 5012.1566 | 332.8972 |  |  |  |  | 30.5562 | 31.6594 | 26.0547 | [7 empty] | 0.1026 | 0.0271 | 0.1463 | 4991.1627 | 0.1461 | 333.4105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1597 | -17.7886 | 18.1884 | 7846.1307 | 14.455 | 412.7502 | [5 empty] | 30.6357 | 31.7614 | 26.268 | [5 empty] | 0.008 | -0.0842 | 5012.0628 | 333.7761 |  |  |  |  | 30.5488 | 31.64 | 26.044 | [7 empty] | 0.1269 | 0.019 | 0.1574 | 4990.9636 | 0.1567 | 333.341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.1713 | -17.8303 | 18.232 | 7842.7952 | 14.4775 | 413.5982 | [5 empty] | 30.8728 | 32.0074 | 26.4707 | [5 empty] | 0.008 | -0.0838 | 5011.97 | 334.6538 |  |  |  |  | 30.8287 | 31.9938 | 26.2992 | [7 empty] | -0.0024 | 0.0702 | 0.1543 | 4990.9642 | 0.1805 | 334.6053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1725 | -17.8326 | 18.2348 | 7844.1257 | 14.4249 | 413.5518 | [5 empty] | 31.1111 | 32.2546 | 26.6744 | [5 empty] | 0.008 | -0.0835 | 5011.8781 | 335.5301 |  |  |  |  | 31.1208 | 32.2765 | 26.6762 | [7 empty] | -0.0122 | -0.0654 | 0.0271 | 5010.4546 | 0.0387 | 335.6076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.0751 | -17.9714 | 18.3484 | 7857.3727 | 14.4785 | 414.1532 | [5 empty] | 31.3505 | 32.5029 | 26.8791 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0831 | 5011.7872 | 336.4052 |  |  |  |  | 31.2454 | 32.5599 | 26.9426 | [7 empty] | -0.3691 | -0.0501 | 0.3785 | 5027.7829 | 0.483 | 336.6053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.0791 | -18.0267 | 18.4035 | 7856.9364 | 14.5044 | 414.9637 | [5 empty] | 31.591 | 32.7524 | 27.0847 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0828 | 5011.6973 | 337.2789 |  |  |  |  | 32.0413 | 33.0504 | 27.3272 | [7 empty] | 0.3839 | -0.1279 | 0.3787 | 4997.5034 | 0.4932 | 338.3149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.085 | -18.0899 | 18.4667 | 7857.653 | 14.5362 | 415.8175 | [5 empty] | 31.8327 | 33.0032 | 27.2914 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0824 | 5011.6083 | 338.1513 |  |  |  |  | 32.0574 | 33.0584 | 27.3317 | [7 empty] | 0.4039 | -0.1285 | 0.3987 | 4996.5048 | 0.5076 | 338.3427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.0792 | -18.077 | 18.4532 | 7854.0845 | 14.4833 | 415.8389 | [5 empty] | 32.0756 | 33.2551 | 27.499 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0821 | 5011.5202 | 339.0223 |  |  |  |  | 32.1165 | 33.2458 | 27.3554 | [7 empty] | 0.1739 | 0.0236 | 0.1968 | 4988.0465 | 0.1951 | 338.9904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.1053 | -18.1989 | 18.5782 | 7855.8508 | 14.5932 | 417.5322 | [5 empty] | 32.3196 | 33.5082 | 27.7076 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0818 | 5011.4331 | 339.8921 |  |  |  |  | 32.4246 | 33.6889 | 27.6334 | [7 empty] | -0.0655 | 0.1352 | 0.229 | 4985.7536 | 0.2967 | 340.5095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.1013 | -18.1896 | 18.5685 | 7853.4785 | 14.5401 | 417.5355 | [5 empty] | 32.5647 | 33.7626 | 27.9172 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0814 | 5011.3468 | 340.7606 |  |  |  |  | 32.4481 | 33.7049 | 27.6412 | [7 empty] | -0.0452 | 0.1376 | 0.2254 | 4984.3504 | 0.2783 | 340.5642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1219 | -18.2566 | 18.6387 | 7855.8955 | 14.5732 | 418.402 | [5 empty] | 32.8111 | 34.0181 | 28.1278 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0811 | 5011.2615 | 341.6277 |  |  |  |  | 33.083 | 34.1516 | 28.0544 | [7 empty] | 0.401 | 0.0377 | 0.4108 | 4974.2763 | 0.4503 | 342.0785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2471 | -18.3695 | 18.7772 | 7866.19 | 14.6578 | 419.9002 | [5 empty] | 33.0585 | 34.2749 | 28.3394 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0808 | 5011.1771 | 342.4936 |  |  |  |  | 33.1763 | 34.3408 | 28.3116 | [7 empty] | 0.1607 | -0.0247 | 0.1629 | 4995.4722 | 0.1759 | 342.7152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.39 | -18.4353 | 18.8743 | 7878.1041 | 14.6773 | 420.7292 | [5 empty] | 33.3072 | 34.5328 | 28.552 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0804 | 5011.0935 | 343.3581 |  |  |  |  | 33.4302 | 34.6054 | 28.5696 | [7 empty] | 0.1426 | -0.059 | 0.1367 | 5001.0497 | 0.1601 | 343.6006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.3972 | -18.4722 | 18.9122 | 7871.7162 | 14.7061 | 421.6729 | [5 empty] | 33.557 | 34.792 | 28.7656 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0801 | 5011.0107 | 344.2214 |  |  |  |  | 33.7793 | 34.9217 | 28.8273 | [7 empty] | 0.2421 | -0.0689 | 0.2347 | 4997.1441 | 0.2852 | 344.6517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4202 | -18.5178 | 18.9623 | 7870.2444 | 14.7288 | 422.4992 | [5 empty] | 33.808 | 35.0523 | 28.9802 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0798 | 5010.9288 | 345.0833 |  |  |  |  | 33.998 | 35.187 | 28.8592 | [7 empty] | 0.2278 | 0.1031 | 0.2862 | 4975.0471 | 0.2736 | 345.5271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.4538 | -18.5535 | 19.005 | 7866.6982 | 14.7503 | 423.3727 | [5 empty] | 34.0602 | 35.3139 | 29.1958 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0795 | 5010.8477 | 345.9439 |  |  |  |  | 34.4041 | 35.5096 | 29.3734 | [7 empty] | 0.3462 | -0.1376 | 0.3436 | 5000.8708 | 0.4434 | 346.5845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4325 | -18.651 | 19.0952 | 7859.319 | 14.8588 | 425.0703 | [5 empty] | 34.3135 | 35.5767 | 29.4124 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0791 | 5010.7675 | 346.8033 |  |  |  |  | 34.4563 | 35.7006 | 29.3941 | [7 empty] | 0.1037 | 0.0173 | 0.1361 | 4992.9809 | 0.1325 | 347.2064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.4498 | -18.7093 | 19.1562 | 7859.1583 | 14.8915 | 425.9544 | [5 empty] | 34.568 | 35.8407 | 29.6299 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0788 | 5010.6881 | 347.6613 |  |  |  |  | 34.6969 | 35.9975 | 29.4252 | [7 empty] | 0.0806 | 0.2126 | 0.3005 | 4968.6041 | 0.3065 | 348.1683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.451 | -18.7516 | 19.198 | 7855.7597 | 14.9138 | 426.7549 | [5 empty] | 34.8237 | 36.106 | 29.8485 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0785 | 5010.6095 | 348.5181 |  |  |  |  | 35.0079 | 36.3075 | 29.8405 | [7 empty] | 0.0488 | 0.0724 | 0.1565 | 4988.655 | 0.1692 | 349.1656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4717 | -18.8199 | 19.2695 | 7859.1198 | 14.9444 | 427.5595 | [5 empty] | 35.0805 | 36.3724 | 30.0681 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0782 | 5010.5317 | 349.3736 |  |  |  |  | 34.9859 | 36.2714 | 29.8253 | [7 empty] | 0.0718 | 0.0565 | 0.1492 | 4989.5519 | 0.1442 | 349.0497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.4781 | -18.8657 | 19.3159 | 7857.5334 | 14.9643 | 428.3134 | [5 empty] | 35.3386 | 36.6401 | 30.2887 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0779 | 5010.4547 | 350.2277 |  |  |  |  | 35.3191 | 36.7025 | 30.1283 | [7 empty] | -0.0901 | 0.1236 | 0.2238 | 4989.1596 | 0.2898 | 350.4262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.4767 | -18.86 | 19.3103 | 7855.5414 | 14.9141 | 428.3592 | [5 empty] | 35.5978 | 36.909 | 30.5104 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0775 | 5010.3783 | 351.0806 |  |  |  |  | 35.5956 | 36.9745 | 30.5388 | [7 empty] | -0.1258 | -0.0377 | 0.139 | 5011.9788 | 0.1846 | 351.2876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.508 | -18.9337 | 19.3896 | 7859.5785 | 14.9516 | 429.2408 | [5 empty] | 35.8582 | 37.1792 | 30.733 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0772 | 5010.3029 | 351.9322 |  |  |  |  | 35.9022 | 37.3403 | 30.8308 | [7 empty] | -0.2215 | -0.0166 | 0.2368 | 5014.068 | 0.3133 | 352.4378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.532 | -19.0019 | 19.4618 | 7862.4214 | 14.9852 | 430.0877 | [5 empty] | 36.1198 | 37.4505 | 30.9567 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0769 | 5010.2281 | 352.7825 |  |  |  |  | 36.1793 | 37.6227 | 31.1017 | [7 empty] | -0.2235 | -0.0498 | 0.2324 | 5018.412 | 0.2974 | 353.3192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5222 | -19.0511 | 19.5076 | 7859.2301 | 15.0131 | 430.9113 | [5 empty] | 36.3826 | 37.7231 | 31.1813 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0766 | 5010.1541 | 353.6316 |  |  |  |  | 36.4575 | 37.8995 | 31.3854 | [7 empty] | -0.2181 | -0.0989 | 0.2266 | 5024.4007 | 0.2706 | 354.1783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.5409 | -19.095 | 19.555 | 7858.2963 | 15.0307 | 431.652 | [5 empty] | 36.6465 | 37.997 | 31.407 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0763 | 5010.0809 | 354.4793 |  |  |  |  | 36.4506 | 37.8988 | 31.3885 | [7 empty] | -0.2327 | -0.1003 | 0.2412 | 5025.3214 | 0.2833 | 354.1758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5237 | -19.145 | 19.5999 | 7854.8599 | 15.0592 | 432.4672 | [5 empty] | 36.9117 | 38.2721 | 31.6337 | [5 empty] | 0.0073 | -0.076 | 5010.0083 | 355.3258 |  |  |  |  | 36.9401 | 38.2642 | 31.6736 | [7 empty] | 0.0678 | -0.1242 | 0.0774 | 5013.1414 | 0.105 | 355.3019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5459 | -19.189 | 19.6481 | 7853.311 | 15.0809 | 433.2646 | [5 empty] | 37.1781 | 38.5484 | 31.8614 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0757 | 5009.9365 | 356.171 |  |  |  |  | 37.0008 | 38.4753 | 31.6911 | [7 empty] | -0.1821 | 0.0445 | 0.2243 | 5004.0896 | 0.3044 | 355.9481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5151 | -19.2006 | 19.6526 | 7853.7269 | 15.0347 | 433.2466 | [5 empty] | 37.4456 | 38.8259 | 32.0902 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0754 | 5009.8654 | 357.015 |  |  |  |  | 37.3873 | 38.8113 | 32.0019 | [7 empty] | -0.0599 | -0.0008 | 0.1004 | 5003.731 | 0.1352 | 356.9705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5435 | -19.2454 | 19.703 | 7852.6869 | 15.0567 | 434.0511 | [5 empty] | 37.7144 | 39.1047 | 32.3199 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0751 | 5009.7949 | 357.8576 |  |  |  |  | 37.6553 | 39.0785 | 32.2846 | [7 empty] | -0.0598 | -0.0546 | 0.07 | 5010.5345 | 0.092 | 357.7787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.5759 | -19.3431 | 19.8058 | 7848.6289 | 15.1674 | 435.7814 | [5 empty] | 37.9843 | 39.3848 | 32.5507 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0748 | 5009.7252 | 358.699 |  |  |  |  | 37.7867 | 39.3156 | 32.6086 | [7 empty] | -0.3097 | -0.1329 | 0.3222 | 5032.84 | 0.362 | 358.4918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5621 | -19.3975 | 19.8559 | 7847.1681 | 15.1936 | 436.541 | [5 empty] | 38.2555 | 39.6661 | 32.7826 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0745 | 5009.6562 | 359.5392 |  |  |  |  | 38.1439 | 39.6139 | 32.9003 | [7 empty] | -0.1779 | -0.1884 | 0.2173 | 5033.2109 | 0.2105 | 359.3838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.5868 | -19.4438 | 19.907 | 7844.7846 | 15.2241 | 437.4359 | [5 empty] | 38.5278 | 39.9486 | 33.0154 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0742 | 5009.5878 | 360.378 |  |  |  |  | 38.2085 | 39.8279 | 32.926 | [7 empty] | -0.4226 | -0.0276 | 0.4322 | 5024.9161 | 0.5354 | 360.0204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6302 | -19.4422 | 19.9157 | 7847.9725 | 15.1654 | 437.4068 | [5 empty] | 38.8014 | 40.2324 | 33.2493 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0739 | 5009.5201 | 361.2156 |  |  |  |  | 39.1099 | 40.4786 | 33.2443 | [7 empty] | 0.227 | 0.0746 | 0.2654 | 4980.3602 | 0.2627 | 361.9382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6342 | -19.4935 | 19.9668 | 7846.2255 | 15.1937 | 438.2268 | [5 empty] | 39.0762 | 40.5174 | 33.4842 | [5 empty] | 0.007 | -0.0736 | 5009.4531 | 362.052 |  |  |  |  | 39.1157 | 40.4906 | 33.2414 | [7 empty] | 0.2194 | 0.0865 | 0.266 | 4979.2685 | 0.2481 | 361.9734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6245 | -19.5396 | 20.0097 | 7841.8101 | 15.2249 | 439.0909 | [5 empty] | 39.3522 | 40.8037 | 33.7202 | [5 empty] | 0.007 | -0.0733 | 5009.3867 | 362.887 |  |  |  |  | 39.4149 | 40.7779 | 33.6362 | [7 empty] | 0.2104 | -0.0465 | 0.2052 | 4996.181 | 0.233 | 362.8118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6435 | -19.6572 | 20.1287 | 7842.5828 | 15.3365 | 440.6928 | [5 empty] | 39.6294 | 41.0913 | 33.9572 | [5 empty] | 0.007 | -0.073 | 5009.3209 | 363.7209 |  |  |  |  | 39.7035 | 41.1873 | 33.6756 | [7 empty] | 0.0923 | 0.22 | 0.3052 | 4969.245 | 0.297 | 363.9981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6563 | -19.7153 | 20.1886 | 7842.8188 | 15.367 | 441.5097 | [5 empty] | 39.9078 | 41.3801 | 34.1952 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0727 | 5009.2558 | 364.5534 |  |  |  |  | 40.0312 | 41.5023 | 33.9626 | [7 empty] | 0.1323 | 0.191 | 0.2919 | 4970.98 | 0.2711 | 364.9042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6583 | -19.7134 | 20.1874 | 7842.495 | 15.3138 | 441.5145 | [5 empty] | 40.1874 | 41.6702 | 34.4343 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0724 | 5009.1913 | 365.3848 |  |  |  |  | 40.3456 | 41.8031 | 34.3966 | [7 empty] | 0.1185 | 0.0364 | 0.1559 | 4990.5291 | 0.1464 | 365.7641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.6833 | -19.898 | 20.3732 | 7874.525 | 15.3576 | 441.9283 | [5 empty] | 40.4682 | 41.9615 | 34.6744 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0721 | 5009.1274 | 366.2148 |  |  |  |  | 40.6095 | 42.1177 | 34.4266 | [7 empty] | 0.1153 | 0.2277 | 0.3189 | 4967.5672 | 0.3046 | 366.6577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.694 | -19.9556 | 20.4319 | 7873.5103 | 15.3924 | 442.802 | [5 empty] | 40.7503 | 42.2542 | 34.9155 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0718 | 5009.0641 | 367.0436 |  |  |  |  | 40.908 | 42.4175 | 34.7091 | [7 empty] | 0.1223 | 0.1966 | 0.2921 | 4971.1031 | 0.2749 | 367.5042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.6955 | -20.1106 | 20.5834 | 7897.603 | 15.4297 | 443.2444 | [5 empty] | 41.0336 | 42.548 | 35.1577 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0715 | 5009.0014 | 367.8712 |  |  |  |  | 41.294 | 42.7719 | 35.1716 | [7 empty] | 0.1544 | 0.0507 | 0.1916 | 4987.2241 | 0.1877 | 368.4985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.7193 | -20.1749 | 20.6517 | 7899.0076 | 15.4646 | 444.1017 | [5 empty] | 41.3181 | 42.8432 | 35.401 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0712 | 5008.9393 | 368.6975 |  |  |  |  | 41.3349 | 42.95 | 35.174 | [7 empty] | -0.0622 | 0.1976 | 0.2775 | 4979.847 | 0.3305 | 368.9954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7285 | -20.2219 | 20.6998 | 7897.051 | 15.489 | 444.8851 | [5 empty] | 41.6038 | 43.1396 | 35.6453 | [5 empty] | 0.0068 | -0.071 | 5008.8779 | 369.5226 |  |  |  |  | 41.4452 | 43.2009 | 35.4847 | [7 empty] | -0.362 | 0.1501 | 0.43 | 4999.6901 | 0.567 | 369.6927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7608 | -20.2612 | 20.7458 | 7894.8552 | 15.5108 | 445.6928 | [5 empty] | 41.8908 | 43.4373 | 35.8906 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0707 | 5008.817 | 370.3465 |  |  |  |  | 41.4448 | 43.2011 | 35.4868 | [7 empty] | -0.364 | 0.1488 | 0.4308 | 4999.941 | 0.5719 | 369.6932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.7819 | -20.332 | 20.8198 | 7898.2185 | 15.5438 | 446.4877 | [5 empty] | 42.179 | 43.7363 | 36.137 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0704 | 5008.7566 | 371.1691 |  |  |  |  | 42.6016 | 43.8581 | 36.1985 | [7 empty] | 0.6299 | -0.1188 | 0.6251 | 4985.3144 | 0.745 | 371.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.7816 | -20.4024 | 20.8885 | 7899.3343 | 15.582 | 447.3255 | [5 empty] | 42.4684 | 44.0365 | 36.3845 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0701 | 5008.6969 | 371.9905 |  |  |  |  | 42.6838 | 44.0924 | 36.2347 | [7 empty] | 0.3937 | 0.0394 | 0.4022 | 4977.6108 | 0.4235 | 372.1428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.7793 | -20.3121 | 20.8004 | 7868.9172 | 15.5646 | 448.1752 | [5 empty] | 42.7591 | 44.3381 | 36.633 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0698 | 5008.6376 | 372.8106 |  |  |  |  | 42.8332 | 44.4428 | 36.5463 | [7 empty] | 0.0103 | 0.07 | 0.1399 | 4991.8858 | 0.1519 | 373.0944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.764 | -20.3097 | 20.7947 | 7867.0824 | 15.5138 | 448.196 | [5 empty] | 43.051 | 44.6409 | 36.8825 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0696 | 5008.579 | 373.6295 |  |  |  |  | 42.8485 | 44.4604 | 36.559 | [7 empty] | 0.0074 | 0.0718 | 0.1414 | 4991.8073 | 0.1605 | 373.1421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7532 | -20.2709 | 20.7548 | 7836.0796 | 15.5717 | 449.7491 | [5 empty] | 43.3441 | 44.945 | 37.1332 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0693 | 5008.5209 | 374.4472 |  |  |  |  | 43.5764 | 44.9673 | 36.8959 | [7 empty] | 0.5069 | 0.0722 | 0.5199 | 4968.7748 | 0.5438 | 374.507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.8028 | -20.3259 | 20.82 | 7837.9816 | 15.5998 | 450.5697 | [5 empty] | 43.6385 | 45.2504 | 37.3848 | [5 empty] | 0.0066 | -0.069 | 5008.4633 | 375.2636 |  |  |  |  | 43.9854 | 45.4175 | 37.5095 | [7 empty] | 0.3759 | -0.1059 | 0.3711 | 4995.7608 | 0.4484 | 375.7085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9509 | -20.3931 | 20.9202 | 7849.487 | 15.621 | 451.3452 | [5 empty] | 43.9341 | 45.557 | 37.6376 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0687 | 5008.4063 | 376.0789 |  |  |  |  | 44.0616 | 45.6573 | 37.5433 | [7 empty] | 0.1243 | 0.0577 | 0.1727 | 4988.2186 | 0.1555 | 376.3445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9663 | -20.4633 | 20.9924 | 7851.1103 | 15.662 | 452.2203 | [5 empty] | 44.231 | 45.865 | 37.8914 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0685 | 5008.3498 | 376.8929 |  |  |  |  | 44.3463 | 45.9778 | 37.5591 | [7 empty] | 0.157 | 0.2513 | 0.3534 | 4964.3563 | 0.3214 | 377.1898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1228 | -20.5949 | 21.1579 | 7865.0484 | 15.7635 | 453.6959 | [5 empty] | 44.5291 | 46.1742 | 38.1463 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0682 | 5008.2938 | 377.7057 |  |  |  |  | 44.7232 | 46.3501 | 38.0327 | [7 empty] | 0.1377 | 0.1202 | 0.2296 | 4980.473 | 0.2082 | 378.1658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -5.0083 | -20.7288 | 21.2608 | 7875.2422 | 15.8065 | 454.2055 | [5 empty] | 44.8285 | 46.4848 | 38.4022 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0679 | 5008.2383 | 378.5172 |  |  |  |  | 45.0313 | 46.6829 | 38.3368 | [7 empty] | 0.1029 | 0.1006 | 0.1942 | 4984.3677 | 0.1818 | 379.0326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0228 | -20.8012 | 21.3348 | 7878.1915 | 15.8425 | 455.0039 | [5 empty] | 45.1291 | 46.7966 | 38.6592 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0676 | 5008.1834 | 379.3276 |  |  |  |  | 45.3991 | 47.0254 | 38.7676 | [7 empty] | 0.1276 | -0.02 | 0.1302 | 4997.1778 | 0.1468 | 379.9192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9162 | -20.9738 | 21.4781 | 7896.1776 | 15.8989 | 455.5155 | [5 empty] | 45.431 | 47.1098 | 38.9173 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0674 | 5008.1289 | 380.1367 |  |  |  |  | 45.4567 | 47.2421 | 38.7883 | [7 empty] | -0.1138 | 0.1352 | 0.2356 | 4990.2571 | 0.2998 | 380.4772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9264 | -21.0288 | 21.5343 | 7895.0074 | 15.9319 | 456.3456 | [5 empty] | 45.7341 | 47.4242 | 39.1764 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0671 | 5008.075 | 380.9447 |  |  |  |  | 45.7883 | 47.5869 | 39.0956 | [7 empty] | -0.1224 | 0.1178 | 0.2254 | 4992.6684 | 0.2917 | 381.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.9316 | -21.0766 | 21.5823 | 7892.7671 | 15.9594 | 457.1318 | [5 empty] | 46.0384 | 47.74 | 39.4367 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0668 | 5008.0215 | 381.7514 |  |  |  |  | 46.1199 | 47.922 | 39.4085 | [7 empty] | -0.117 | 0.0881 | 0.1981 | 4995.8344 | 0.2607 | 382.2143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9408 | -21.1052 | 21.6124 | 7887.0632 | 15.9807 | 457.9259 | [5 empty] | 46.3441 | 48.057 | 39.6979 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0666 | 5007.9686 | 382.5569 |  |  |  |  | 46.4919 | 48.2872 | 39.7369 | [7 empty] | -0.0872 | 0.0627 | 0.1596 | 4997.4136 | 0.2147 | 383.1388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -4.971 | -21.1446 | 21.658 | 7883.733 | 16.0105 | 458.7931 | [5 empty] | 46.651 | 48.3754 | 39.9603 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0663 | 5007.9161 | 383.3612 |  |  |  |  | 46.4921 | 48.2821 | 39.7328 | [7 empty] | -0.0774 | 0.0614 | 0.1527 | 4997.1207 | 0.1958 | 383.1259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9702 | -21.1655 | 21.6784 | 7887.2317 | 15.9656 | 458.8176 | [5 empty] | 46.9591 | 48.6951 | 40.2238 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0661 | 5007.8641 | 384.1643 |  |  |  |  | 46.8156 | 48.6391 | 40.0451 | [7 empty] | -0.122 | 0.053 | 0.175 | 5000.0752 | 0.2289 | 384.024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -4.9747 | -21.2164 | 21.7292 | 7885.5807 | 15.9943 | 459.6005 | [5 empty] | 47.2685 | 49.0161 | 40.4883 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0658 | 5007.8125 | 384.9662 |  |  |  |  | 47.1151 | 48.9654 | 40.0769 | [7 empty] | -0.0759 | 0.23 | 0.307 | 4978.103 | 0.3587 | 384.84 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.1138 | -21.2803 | 21.8239 | 7896.1317 | 16.012 | 460.3235 | [5 empty] | 47.5792 | 49.3383 | 40.7539 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0655 | 5007.7614 | 385.7669 |  |  |  |  | 47.4448 | 49.3109 | 40.3765 | [7 empty] | -0.0867 | 0.2193 | 0.2996 | 4979.8617 | 0.3545 | 385.6989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1355 | -21.3037 | 21.8519 | 7890.9175 | 16.0275 | 461.0728 | [5 empty] | 47.8912 | 49.662 | 41.0206 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0653 | 5007.7108 | 386.5665 |  |  |  |  | 47.7736 | 49.6459 | 40.8273 | [7 empty] | -0.1296 | 0.0901 | 0.2064 | 4996.2508 | 0.266 | 386.5269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3136 | -21.3588 | 21.9482 | 7900.528 | 16.0506 | 461.9179 | [5 empty] | 48.2044 | 49.9869 | 41.2884 | [5 empty] | 0.0062 | -0.065 | 5007.6607 | 387.3648 |  |  |  |  | 47.9612 | 50.1231 | 41.1721 | [7 empty] | -0.6236 | 0.1904 | 0.6796 | 5006.7201 | 0.8559 | 387.698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3242 | -21.4347 | 22.0247 | 7902.3025 | 16.0969 | 462.8047 | [5 empty] | 48.5189 | 50.3131 | 41.5573 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0648 | 5007.6109 | 388.1619 |  |  |  |  | 47.9566 | 50.1121 | 41.159 | [7 empty] | -0.6115 | 0.192 | 0.6689 | 5006.0139 | 0.8446 | 387.6713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2237 | -21.4815 | 22.0463 | 7885.9925 | 16.1738 | 464.0616 | [5 empty] | 48.8346 | 50.6407 | 41.8272 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0645 | 5007.5616 | 388.9579 |  |  |  |  | 49.5007 | 51.0084 | 41.9979 | [7 empty] | 0.624 | -0.0439 | 0.6182 | 4978.389 | 0.7014 | 389.8461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.0518 | -21.4638 | 21.9892 | 7864.4716 | 16.1684 | 464.5519 | [5 empty] | 49.1516 | 50.9696 | 42.0983 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0642 | 5007.5128 | 389.7526 |  |  |  |  | 49.5094 | 51.0193 | 42.0004 | [7 empty] | 0.6226 | -0.0388 | 0.617 | 4977.8903 | 0.6908 | 389.8724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0635 | -21.5327 | 22.0592 | 7866.805 | 16.2024 | 465.3174 | [5 empty] | 49.47 | 51.2998 | 42.3704 | [5 empty] | 0.0061 | -0.064 | 5007.4644 | 390.5462 |  |  |  |  | 49.6787 | 51.3142 | 42.48 | [7 empty] | 0.336 | -0.1799 | 0.3497 | 5005.9677 | 0.4365 | 390.5806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.0757 | -21.5064 | 22.0366 | 7862.6826 | 16.1383 | 465.3258 | [5 empty] | 49.7896 | 51.6313 | 42.6437 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0637 | 5007.4164 | 391.3386 |  |  |  |  | 49.8457 | 51.8283 | 42.5375 | [7 empty] | -0.158 | 0.1588 | 0.2764 | 4990.0373 | 0.3539 | 391.8072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.0959 | -21.5926 | 22.1253 | 7868.8189 | 16.1766 | 466.0812 | [5 empty] | 50.1104 | 51.9642 | 42.918 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0635 | 5007.3689 | 392.1298 |  |  |  |  | 50.1966 | 52.1899 | 42.8858 | [7 empty] | -0.1686 | 0.1221 | 0.2548 | 4994.5334 | 0.3326 | 392.6639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.1019 | -21.6531 | 22.1859 | 7868.9139 | 16.2102 | 466.8675 | [5 empty] | 50.4326 | 52.2984 | 43.1934 | [5 empty] | 0.006 | -0.0632 | 5007.3217 | 392.9198 |  |  |  |  | 50.1795 | 52.1755 | 42.8642 | [7 empty] | -0.1715 | 0.1297 | 0.2622 | 4993.8217 | 0.3375 | 392.6299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.1019 | -21.6811 | 22.2133 | 7862.6142 | 16.2341 | 467.6608 | [5 empty] | 50.756 | 52.6339 | 43.47 | [5 empty] | 0.006 | -0.063 | 5007.275 | 393.7087 |  |  |  |  | 51.0291 | 52.7614 | 43.3874 | [7 empty] | 0.3361 | 0.0339 | 0.344 | 4982.6025 | 0.3531 | 394.0073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1463 | -21.721 | 22.2627 | 7860.2678 | 16.2655 | 468.5295 | [5 empty] | 51.0807 | 52.9708 | 43.7476 | [5 empty] | 0.006 | -0.0627 | 5007.2288 | 394.4964 |  |  |  |  | 51.0744 | 52.975 | 43.4009 | [7 empty] | 0.0926 | 0.1856 | 0.263 | 4976.5869 | 0.2404 | 394.5061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.1726 | -21.8196 | 22.365 | 7867.7846 | 16.3152 | 469.3651 | [5 empty] | 51.4068 | 53.309 | 44.0263 | [5 empty] | 0.006 | -0.0625 | 5007.1828 | 395.2829 |  |  |  |  | 51.4243 | 53.3391 | 43.7302 | [7 empty] | 0.0815 | 0.1647 | 0.2395 | 4979.3817 | 0.22 | 395.3526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.1838 | -21.8811 | 22.4276 | 7869.7749 | 16.3402 | 470.0487 | [5 empty] | 51.7341 | 53.6485 | 44.3062 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0623 | 5007.1373 | 396.0682 |  |  |  |  | 51.7931 | 53.6877 | 44.0519 | [7 empty] | 0.1301 | 0.1326 | 0.231 | 4980.8503 | 0.1997 | 396.1585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.1871 | -21.9341 | 22.4801 | 7868.5431 | 16.3706 | 470.8157 | [5 empty] | 52.0627 | 53.9894 | 44.5871 | [5 empty] | 0.0059 | -0.062 | 5007.0922 | 396.8524 |  |  |  |  | 52.1699 | 54.0657 | 44.4156 | [7 empty] | 0.1362 | 0.0931 | 0.2025 | 4984.8947 | 0.175 | 397.0274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.1819 | -21.9904 | 22.5339 | 7868.1488 | 16.3979 | 471.5268 | [5 empty] | 52.3926 | 54.3316 | 44.8691 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0618 | 5007.0475 | 397.6355 |  |  |  |  | 52.5534 | 54.4735 | 44.784 | [7 empty] | 0.109 | 0.0725 | 0.1693 | 4988.2937 | 0.15 | 397.9587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2187 | -22.1482 | 22.6962 | 7891.5547 | 16.4368 | 472.0286 | [5 empty] | 52.7238 | 54.6752 | 45.1523 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0615 | 5007.0032 | 398.4173 |  |  |  |  | 52.9144 | 54.8318 | 45.1442 | [7 empty] | 0.1173 | 0.0239 | 0.1404 | 4993.167 | 0.1318 | 398.7722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.206 | -22.1522 | 22.6974 | 7892.0639 | 16.3799 | 471.9871 | [5 empty] | 53.0562 | 55.0201 | 45.4365 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0613 | 5006.9593 | 399.198 |  |  |  |  | 53.2891 | 55.2065 | 45.5024 | [7 empty] | 0.1263 | -0.0131 | 0.1298 | 4996.7571 | 0.1368 | 399.6181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2257 | -22.1914 | 22.7403 | 7889.0212 | 16.4065 | 472.7751 | [5 empty] | 53.39 | 55.3664 | 45.7219 | [5 empty] | 0.0058 | -0.061 | 5006.9157 | 399.9776 |  |  |  |  | 53.6454 | 55.572 | 45.8459 | [7 empty] | 0.1206 | -0.0429 | 0.1162 | 5000.1729 | 0.1364 | 400.4383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2464 | -22.4353 | 22.9827 | 7917.2323 | 16.5345 | 473.9369 | [5 empty] | 53.7251 | 55.714 | 46.0084 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0608 | 5006.8725 | 400.7559 |  |  |  |  | 54.0337 | 56.0643 | 46.2035 | [7 empty] | -0.0182 | 0.0098 | 0.0746 | 5000.3659 | 0.1278 | 401.5362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.2916 | -22.3229 | 22.8839 | 7887.4185 | 16.5178 | 474.8129 | [5 empty] | 54.0615 | 56.063 | 46.296 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0606 | 5006.8297 | 401.5332 |  |  |  |  | 54.0555 | 56.0859 | 46.24 | [7 empty] | -0.022 | -0.0032 | 0.0638 | 5001.8995 | 0.0774 | 401.5841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2507 | -22.348 | 22.8991 | 7890.8105 | 16.4638 | 474.7073 | [5 empty] | 54.3992 | 56.4133 | 46.5847 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0603 | 5006.7872 | 402.3093 |  |  |  |  | 54.196 | 56.3689 | 46.5728 | [7 empty] | -0.2835 | -0.0408 | 0.2899 | 5016.7405 | 0.3365 | 402.211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.2632 | -22.4002 | 22.9531 | 7890.2892 | 16.4915 | 475.4473 | [5 empty] | 54.7382 | 56.765 | 46.8746 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0601 | 5006.7452 | 403.0842 |  |  |  |  | 55.3826 | 57.225 | 47.1496 | [7 empty] | 0.3864 | -0.0348 | 0.3815 | 4988.398 | 0.4364 | 404.0918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.2869 | -22.3114 | 22.8723 | 7864.9641 | 16.476 | 476.2308 | [5 empty] | 55.0785 | 57.118 | 47.1655 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0599 | 5006.7035 | 403.858 |  |  |  |  | 55.3664 | 57.2019 | 47.1425 | [7 empty] | 0.3936 | -0.0442 | 0.3882 | 4989.0883 | 0.431 | 404.0413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.2873 | -22.3136 | 22.8748 | 7854.3814 | 16.4926 | 477.0139 | [5 empty] | 55.4202 | 57.4724 | 47.4576 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0596 | 5006.6621 | 404.6307 |  |  |  |  | 55.5668 | 57.526 | 47.1578 | [7 empty] | 0.2702 | 0.1505 | 0.3378 | 4973.8991 | 0.2963 | 404.7472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4478 | -22.3839 | 22.9809 | 7866.3662 | 16.5151 | 477.7445 | [5 empty] | 55.7631 | 57.8282 | 47.7508 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0594 | 5006.621 | 405.4022 |  |  |  |  | 55.9433 | 57.921 | 47.5243 | [7 empty] | 0.2501 | 0.1234 | 0.3052 | 4977.6068 | 0.2705 | 405.6027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.5869 | -22.5451 | 23.1709 | 7884.1407 | 16.627 | 479.0932 | [5 empty] | 56.1074 | 58.1853 | 48.0451 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0592 | 5006.5804 | 406.1726 |  |  |  |  | 56.1511 | 58.2407 | 47.5665 | [7 empty] | 0.1392 | 0.2936 | 0.3772 | 4964.6242 | 0.337 | 406.2917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.607 | -22.5855 | 23.2152 | 7880.8444 | 16.6589 | 479.9124 | [5 empty] | 56.4529 | 58.5438 | 48.3406 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0589 | 5006.5401 | 406.9418 |  |  |  |  | 56.5873 | 58.6397 | 48.1411 | [7 empty] | 0.1573 | 0.1172 | 0.2325 | 4982.1404 | 0.1989 | 407.1468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5149 | -22.7245 | 23.3284 | 7892.8679 | 16.6968 | 480.3728 | [5 empty] | 56.7998 | 58.9037 | 48.6371 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0587 | 5006.5001 | 407.7099 |  |  |  |  | 57.0105 | 59.1761 | 48.5328 | [7 empty] | 0.0099 | 0.171 | 0.2297 | 4982.6583 | 0.2448 | 408.2888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4396 | -22.9645 | 23.5443 | 7911.289 | 16.8473 | 481.6918 | [5 empty] | 57.148 | 59.2649 | 48.9348 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0585 | 5006.4604 | 408.4769 |  |  |  |  | 57.4095 | 59.4679 | 48.9262 | [7 empty] | 0.1679 | 0.0434 | 0.1917 | 4989.4077 | 0.1812 | 408.9061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4624 | -23.014 | 23.598 | 7909.9672 | 16.8802 | 482.4873 | [5 empty] | 57.4976 | 59.6275 | 49.2337 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0583 | 5006.4211 | 409.2427 |  |  |  |  | 57.7652 | 59.8495 | 49.2713 | [7 empty] | 0.1381 | 0.0258 | 0.1569 | 4992.4475 | 0.1529 | 409.7095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4324 | -23.0361 | 23.6128 | 7913.1477 | 16.8246 | 482.4041 | [5 empty] | 57.8484 | 59.9915 | 49.5336 | [5 empty] | 0.0055 | -0.058 | 5006.3821 | 410.0074 |  |  |  |  | 58.1872 | 60.2878 | 49.6234 | [7 empty] | 0.1392 | 0.0319 | 0.1611 | 4991.8098 | 0.163 | 410.6271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.4544 | -23.0691 | 23.6502 | 7908.0202 | 16.8581 | 483.2608 | [5 empty] | 58.2006 | 60.3568 | 49.8348 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0578 | 5006.3435 | 410.771 |  |  |  |  | 58.5281 | 60.6581 | 49.6558 | [7 empty] | 0.1881 | 0.2138 | 0.3273 | 4971.4199 | 0.2874 | 411.3977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.4764 | -23.1014 | 23.6869 | 7904.0739 | 16.883 | 484.0272 | [5 empty] | 58.5541 | 60.7236 | 50.137 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0576 | 5006.3051 | 411.5335 |  |  |  |  | 58.5031 | 60.6418 | 49.6374 | [7 empty] | 0.1737 | 0.2192 | 0.3238 | 4971.4531 | 0.276 | 411.3639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.46 | -23.1551 | 23.7356 | 7902.0663 | 16.9137 | 484.7518 | [5 empty] | 58.909 | 61.0917 | 50.4404 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0574 | 5006.2671 | 412.2949 |  |  |  |  | 58.9232 | 61.078 | 50.0058 | [7 empty] | 0.17 | 0.2126 | 0.3162 | 4972.3521 | 0.2685 | 412.2667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.5011 | -23.1654 | 23.7553 | 7894.1187 | 16.9402 | 485.6178 | [5 empty] | 59.2652 | 61.4612 | 50.7449 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0571 | 5006.2294 | 413.0551 |  |  |  |  | 59.3433 | 61.4914 | 50.523 | [7 empty] | 0.1566 | 0.0925 | 0.2127 | 4985.0738 | 0.181 | 413.117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.519 | -23.1629 | 23.7573 | 7895.0064 | 16.8792 | 485.602 | [5 empty] | 59.6227 | 61.832 | 51.0505 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0569 | 5006.192 | 413.8142 |  |  |  |  | 59.4405 | 61.7812 | 50.5681 | [7 empty] | -0.0958 | 0.2574 | 0.3302 | 4978.5093 | 0.3775 | 413.7105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.6922 | -23.1238 | 23.7604 | 7879.9152 | 16.9281 | 486.9504 | [5 empty] | 59.9815 | 62.2043 | 51.3573 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0567 | 5006.1549 | 414.5722 |  |  |  |  | 59.5791 | 62.0933 | 50.9287 | [7 empty] | -0.3956 | 0.2248 | 0.4899 | 4993.6538 | 0.6132 | 414.3467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8282 | -23.063 | 23.7346 | 7868.6011 | 16.9067 | 487.6098 | [5 empty] | 60.3417 | 62.578 | 51.6653 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0565 | 5006.1182 | 415.3291 |  |  |  |  | 61.1046 | 62.9974 | 51.8176 | [7 empty] | 0.6533 | -0.0089 | 0.6496 | 4975.8845 | 0.7056 | 416.1741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.7679 | -23.0672 | 23.7241 | 7867.8911 | 16.8384 | 487.4512 | [5 empty] | 60.7032 | 62.953 | 51.9744 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0562 | 5006.0817 | 416.0849 |  |  |  |  | 61.1176 | 63.0123 | 51.8334 | [7 empty] | 0.65 | -0.0109 | 0.6462 | 4976.2105 | 0.6948 | 416.204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.7983 | -23.1087 | 23.772 | 7864.5992 | 16.8777 | 488.3278 | [5 empty] | 61.0661 | 63.3294 | 52.2846 | [5 empty] | 0.0054 | -0.056 | 5006.0455 | 416.8396 |  |  |  |  | 61.2495 | 63.5456 | 51.8691 | [7 empty] | 0.1266 | 0.3286 | 0.4033 | 4963.1042 | 0.3665 | 417.2712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.7084 | -23.3153 | 23.951 | 7875.9802 | 17.0198 | 489.6328 | [5 empty] | 61.4303 | 63.7072 | 52.596 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0558 | 5006.0096 | 417.5932 |  |  |  |  | 61.39 | 63.8081 | 52.3964 | [7 empty] | -0.1443 | 0.1535 | 0.2573 | 4991.0289 | 0.3164 | 417.7937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.5922 | -23.4547 | 24.0593 | 7887.4201 | 17.0499 | 489.9996 | [5 empty] | 61.7959 | 64.0865 | 52.9085 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0556 | 5005.974 | 418.3456 |  |  |  |  | 61.8432 | 64.28 | 52.7921 | [7 empty] | -0.1482 | 0.1489 | 0.2557 | 4991.664 | 0.318 | 418.7281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.5949 | -23.4899 | 24.0944 | 7883.2188 | 17.0761 | 490.7399 | [5 empty] | 62.1628 | 64.4671 | 53.2222 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0554 | 5005.9387 | 419.097 |  |  |  |  | 61.8465 | 64.2827 | 52.7982 | [7 empty] | -0.1483 | 0.1464 | 0.2536 | 4991.9144 | 0.3153 | 418.7336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6284 | -23.5483 | 24.1592 | 7884.6597 | 17.1081 | 491.4856 | [5 empty] | 62.531 | 64.8491 | 53.537 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0552 | 5005.9037 | 419.8473 |  |  |  |  | 62.8153 | 64.9822 | 53.3627 | [7 empty] | 0.3366 | 0.0912 | 0.3622 | 4978.6442 | 0.3423 | 420.1078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6239 | -23.5208 | 24.1316 | 7879.2229 | 17.0453 | 491.525 | [5 empty] | 62.9006 | 65.2325 | 53.853 | [5 empty] | 0.0052 | -0.055 | 5005.869 | 420.5965 |  |  |  |  | 62.9054 | 65.2734 | 53.3881 | [7 empty] | 0.0833 | 0.2662 | 0.3305 | 4971.3176 | 0.3038 | 420.6762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6619 | -23.6977 | 24.3127 | 7891.9728 | 17.1777 | 492.9049 | [5 empty] | 63.2716 | 65.6173 | 54.1702 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0547 | 5005.8346 | 421.3446 |  |  |  |  | 63.3024 | 65.6655 | 53.7586 | [7 empty] | 0.1013 | 0.2317 | 0.3021 | 4974.0774 | 0.2692 | 421.438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.6823 | -23.6228 | 24.2448 | 7880.4903 | 17.0954 | 492.9158 | [5 empty] | 63.6439 | 66.0036 | 54.4885 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0545 | 5005.8004 | 422.0916 |  |  |  |  | 63.7266 | 66.1089 | 54.1577 | [7 empty] | 0.0866 | 0.2105 | 0.2772 | 4976.7819 | 0.2502 | 422.2947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.7201 | -23.7111 | 24.3397 | 7886.9933 | 17.1378 | 493.6726 | [5 empty] | 64.0175 | 66.3912 | 54.808 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0543 | 5005.7664 | 422.8375 |  |  |  |  | 64.1326 | 66.5335 | 54.5578 | [7 empty] | 0.0676 | 0.1792 | 0.2418 | 4980.6108 | 0.2227 | 423.1104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8129 | -23.6719 | 24.3239 | 7878.3168 | 17.1162 | 494.225 | [5 empty] | 64.3926 | 66.7802 | 55.1286 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0541 | 5005.7329 | 423.5823 |  |  |  |  | 64.6101 | 66.9959 | 54.9718 | [7 empty] | 0.1096 | 0.1516 | 0.2307 | 4981.7554 | 0.2035 | 423.9935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8465 | -23.7367 | 24.395 | 7880.1364 | 17.1553 | 495.0155 | [5 empty] | 64.7689 | 67.1707 | 55.4504 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0539 | 5005.6995 | 424.3261 |  |  |  |  | 65.0435 | 67.4603 | 55.3682 | [7 empty] | 0.0828 | 0.1455 | 0.214 | 4983.4192 | 0.2002 | 424.8752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -5.9675 | -23.6784 | 24.3679 | 7869.5433 | 17.1297 | 495.6009 | [5 empty] | 65.1467 | 67.5626 | 55.7733 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0537 | 5005.6664 | 425.0687 |  |  |  |  | 65.4354 | 67.8635 | 55.7576 | [7 empty] | 0.0726 | 0.1093 | 0.1764 | 4987.3454 | 0.17 | 425.6365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -5.9737 | -23.7664 | 24.4551 | 7874.5045 | 17.1712 | 496.3246 | [5 empty] | 65.5258 | 67.9558 | 56.0974 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0535 | 5005.6336 | 425.8103 |  |  |  |  | 65.5266 | 68.1577 | 55.792 | [7 empty] | -0.1791 | 0.2766 | 0.378 | 4980.8048 | 0.4512 | 426.1895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.8988 | -23.9369 | 24.6025 | 7891.5935 | 17.219 | 496.8081 | [5 empty] | 65.9063 | 68.3505 | 56.4227 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0533 | 5005.6011 | 426.5508 |  |  |  |  | 65.9562 | 68.5742 | 56.18 | [7 empty] | -0.1457 | 0.2425 | 0.332 | 4982.8609 | 0.3945 | 426.9688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9351 | -24.0207 | 24.6928 | 7897.9192 | 17.2546 | 497.5058 | [5 empty] | 66.2881 | 68.7467 | 56.7492 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0531 | 5005.5688 | 427.2903 |  |  |  |  | 66.4102 | 69.0789 | 56.5888 | [7 empty] | -0.1947 | 0.2526 | 0.3652 | 4983.7954 | 0.4461 | 427.9077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8405 | -24.2707 | 24.9133 | 7917.2676 | 17.3995 | 498.6856 | [5 empty] | 66.6713 | 69.1442 | 57.0768 | [5 empty] | 0.005 | -0.0529 | 5005.5367 | 428.0286 |  |  |  |  | 66.5347 | 69.3572 | 56.9775 | [7 empty] | -0.4625 | 0.1841 | 0.5242 | 5000.4078 | 0.6414 | 428.4227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8613 | -24.2061 | 24.8556 | 7897.2802 | 17.397 | 499.4458 | [5 empty] | 67.0559 | 69.5432 | 57.4056 | [5 empty] | 0.005 | -0.0527 | 5005.5049 | 428.7659 |  |  |  |  | 66.5363 | 69.3662 | 56.9719 | [7 empty] | -0.4702 | 0.1935 | 0.5352 | 4999.8034 | 0.6545 | 428.4393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8547 | -24.3049 | 24.9502 | 7904.6604 | 17.4311 | 500.0564 | [5 empty] | 67.4419 | 69.9435 | 57.7356 | [5 empty] | 0.005 | -0.0525 | 5005.4734 | 429.5021 |  |  |  |  | 67.5708 | 70.0614 | 57.586 | [7 empty] | 0.093 | 0.094 | 0.1708 | 4988.2314 | 0.1456 | 429.7182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.8769 | -24.2624 | 24.9144 | 7896.5563 | 17.3748 | 500.2323 | [5 empty] | 67.8292 | 70.3453 | 58.0667 | [5 empty] | 0.005 | -0.0523 | 5005.4421 | 430.2373 |  |  |  |  | 67.6384 | 70.3515 | 57.6135 | [7 empty] | -0.1843 | 0.2646 | 0.369 | 4982.4209 | 0.4388 | 430.2485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.8971 | -24.2232 | 24.8812 | 7883.0326 | 17.3638 | 500.8351 | [5 empty] | 68.2179 | 70.7486 | 58.3991 | [5 empty] | 0.005 | -0.0521 | 5005.4111 | 430.9714 |  |  |  |  | 68.0803 | 70.7915 | 58.0228 | [7 empty] | -0.1679 | 0.232 | 0.3325 | 4984.9387 | 0.3962 | 431.0493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9411 | -24.4468 | 25.1092 | 7905.2474 | 17.4961 | 502.0556 | [5 empty] | 68.608 | 71.1533 | 58.7326 | [5 empty] | 0.005 | -0.0519 | 5005.3803 | 431.7044 |  |  |  |  | 69.1016 | 71.5227 | 58.6217 | [7 empty] | 0.3249 | 0.1697 | 0.3891 | 4972.6709 | 0.3486 | 432.3705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9609 | -24.5113 | 25.1767 | 7907.0108 | 17.5287 | 502.7714 | [5 empty] | 68.9994 | 71.5594 | 59.0673 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0517 | 5005.3497 | 432.4364 |  |  |  |  | 69.2116 | 71.8442 | 58.682 | [7 empty] | 0.0672 | 0.3318 | 0.3884 | 4967.065 | 0.3695 | 432.9477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -5.9787 | -24.7509 | 25.4138 | 7941.2192 | 17.5844 | 503.1999 | [5 empty] | 69.3923 | 71.9669 | 59.4031 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0515 | 5005.3194 | 433.1673 |  |  |  |  | 69.6676 | 72.3227 | 59.0713 | [7 empty] | 0.0601 | 0.3347 | 0.3901 | 4967.1556 | 0.3769 | 433.8026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -5.9901 | -24.6686 | 25.3368 | 7927.1454 | 17.5077 | 503.2911 | [5 empty] | 69.7865 | 72.3759 | 59.7402 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0513 | 5005.2894 | 433.8972 |  |  |  |  | 70.1359 | 72.7785 | 59.5146 | [7 empty] | 0.0871 | 0.2877 | 0.3488 | 4970.629 | 0.3302 | 434.6124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -6.0111 | -24.7335 | 25.405 | 7929.1703 | 17.5385 | 503.9927 | [5 empty] | 70.1821 | 72.7863 | 60.0784 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0511 | 5005.2595 | 434.626 |  |  |  |  | 70.1413 | 72.7922 | 59.5151 | [7 empty] | 0.0779 | 0.2956 | 0.3542 | 4970.2342 | 0.3246 | 434.6365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1545 | -24.7044 | 25.4113 | 7923.2001 | 17.5311 | 504.6773 | [5 empty] | 70.5791 | 73.1981 | 60.4178 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0509 | 5005.2299 | 435.3538 |  |  |  |  | 70.6193 | 73.264 | 59.9522 | [7 empty] | 0.101 | 0.2614 | 0.3267 | 4972.6495 | 0.2895 | 435.4698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3162 | -24.6784 | 25.426 | 7908.7518 | 17.6008 | 506.0902 | [5 empty] | 70.9775 | 73.6114 | 60.7584 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0507 | 5005.2005 | 436.0805 |  |  |  |  | 71.0673 | 73.7328 | 60.4125 | [7 empty] | 0.0759 | 0.2177 | 0.2776 | 4977.6794 | 0.2509 | 436.2934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3376 | -24.7205 | 25.4723 | 7905.3676 | 17.6383 | 506.9187 | [5 empty] | 71.3773 | 74.0261 | 61.1002 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0505 | 5005.1714 | 436.8062 |  |  |  |  | 71.4575 | 74.3303 | 60.8987 | [7 empty] | -0.2051 | 0.2568 | 0.3721 | 4984.3491 | 0.4501 | 437.3361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2164 | -24.8649 | 25.5826 | 7915.1684 | 17.6769 | 507.3908 | [5 empty] | 71.7785 | 74.4423 | 61.4432 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0503 | 5005.1425 | 437.5308 |  |  |  |  | 71.8754 | 74.6375 | 61.4728 | [7 empty] | -0.1005 | 0.0444 | 0.1416 | 5000.1906 | 0.1803 | 437.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2479 | -24.8961 | 25.6207 | 7911.7088 | 17.7013 | 508.1361 | [5 empty] | 72.1811 | 74.8599 | 61.7874 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0501 | 5005.1137 | 438.2544 |  |  |  |  | 72.2086 | 75.0473 | 61.9223 | [7 empty] | -0.2217 | -0.0088 | 0.2302 | 5009.5113 | 0.2693 | 438.578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.1702 | -25.046 | 25.7475 | 7923.8186 | 17.7464 | 508.6812 | [5 empty] | 72.585 | 75.279 | 62.1328 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0499 | 5005.0853 | 438.977 |  |  |  |  | 72.697 | 75.5306 | 62.5449 | [7 empty] | -0.2427 | -0.1435 | 0.2646 | 5022.6972 | 0.2576 | 439.4091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.173 | -25.097 | 25.7979 | 7922.3776 | 17.774 | 509.3898 | [5 empty] | 72.9904 | 75.6995 | 62.4793 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0497 | 5005.057 | 439.6985 |  |  |  |  | 73.0515 | 75.9698 | 62.5472 | [7 empty] | -0.2561 | 0.0787 | 0.2907 | 5002.6528 | 0.3578 | 440.1603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.163 | -25.1235 | 25.8214 | 7920.7049 | 17.761 | 509.7771 | [5 empty] | 73.3972 | 76.1215 | 62.8271 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0495 | 5005.0289 | 440.419 |  |  |  |  | 73.4186 | 76.3775 | 62.5619 | [7 empty] | -0.2148 | 0.2696 | 0.3873 | 4983.7319 | 0.4648 | 440.8544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.1964 | -25.1659 | 25.8708 | 7918.0655 | 17.7956 | 510.5987 | [5 empty] | 73.8053 | 76.5449 | 63.1761 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0493 | 5005.0011 | 441.1384 |  |  |  |  | 73.9361 | 76.9182 | 63.0249 | [7 empty] | -0.2237 | 0.2592 | 0.3839 | 4985.0469 | 0.4673 | 441.7697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.1869 | -25.217 | 25.9183 | 7920.6125 | 17.7872 | 510.966 | [5 empty] | 74.2149 | 76.9698 | 63.5262 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0492 | 5004.9735 | 441.8568 |  |  |  |  | 73.9114 | 76.885 | 63.0047 | [7 empty] | -0.2147 | 0.2537 | 0.374 | 4985.2166 | 0.447 | 441.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.1736 | -25.237 | 25.9347 | 7913.9283 | 17.801 | 511.6305 | [5 empty] | 74.6259 | 77.3961 | 63.8776 | [5 empty] | 0.0047 | -0.049 | 5004.946 | 442.5742 |  |  |  |  | 74.5668 | 77.4544 | 64.2582 | [7 empty] | -0.248 | -0.2175 | 0.3037 | 5029.4243 | 0.2627 | 442.672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.3848 | -25.2735 | 26.0214 | 7920.9288 | 17.8175 | 512.4089 | [5 empty] | 75.0383 | 77.8239 | 64.2302 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0488 | 5004.9188 | 443.2906 |  |  |  |  | 75.9108 | 78.2979 | 64.7371 | [7 empty] | 0.5894 | -0.1938 | 0.6024 | 4997.2392 | 0.7011 | 444.0803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.3959 | -25.3347 | 26.0836 | 7920.6608 | 17.8527 | 513.1809 | [5 empty] | 75.4521 | 78.2532 | 64.584 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0486 | 5004.8919 | 444.006 |  |  |  |  | 75.9073 | 78.2933 | 64.729 | [7 empty] | 0.5919 | -0.1915 | 0.6044 | 4996.945 | 0.6939 | 444.0726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.3966 | -25.2935 | 26.044 | 7914.8611 | 17.7712 | 513.1311 | [5 empty] | 75.8673 | 78.6839 | 64.9389 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0484 | 5004.8651 | 444.7203 |  |  |  |  | 76.2139 | 78.7545 | 64.7886 | [7 empty] | 0.4654 | 0.0174 | 0.4654 | 4982.5959 | 0.4762 | 444.837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5482 | -25.433 | 26.2169 | 7925.9556 | 17.8886 | 514.5483 | [5 empty] | 76.2839 | 79.1161 | 65.2951 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0482 | 5004.8385 | 445.4336 |  |  |  |  | 76.3454 | 79.1566 | 64.8536 | [7 empty] | 0.153 | 0.217 | 0.3039 | 4975.7583 | 0.2512 | 445.5003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4167 | -25.449 | 26.2001 | 7915.3372 | 17.881 | 514.9726 | [5 empty] | 76.7019 | 79.5498 | 65.6525 | [5 empty] | 0.0046 | -0.048 | 5004.812 | 446.1459 |  |  |  |  | 76.7751 | 79.5852 | 65.2535 | [7 empty] | 0.1656 | 0.1868 | 0.2847 | 4978.0763 | 0.2324 | 446.2039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4311 | -25.4548 | 26.2094 | 7917.4113 | 17.8145 | 514.9466 | [5 empty] | 77.1214 | 79.9849 | 66.0111 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0479 | 5004.7859 | 446.8572 |  |  |  |  | 77.1167 | 80.0188 | 65.6821 | [7 empty] | 0.0363 | 0.1605 | 0.2107 | 4985.0146 | 0.1957 | 446.9124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.4648 | -25.5211 | 26.2821 | 7919.7389 | 17.8434 | 515.6749 | [5 empty] | 77.5422 | 80.4215 | 66.371 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0477 | 5004.7598 | 447.5674 |  |  |  |  | 77.6286 | 80.5584 | 66.1958 | [7 empty] | 0.0075 | 0.1227 | 0.1704 | 4989.4323 | 0.1701 | 447.7895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.3644 | -25.5782 | 26.3131 | 7907.1043 | 17.9239 | 516.8511 | [5 empty] | 77.9645 | 80.8596 | 66.732 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0475 | 5004.734 | 448.2767 |  |  |  |  | 77.7274 | 80.9034 | 66.1992 | [7 empty] | -0.2643 | 0.3238 | 0.4584 | 4981.0907 | 0.5428 | 448.3473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5356 | -25.6477 | 26.4226 | 7918.0333 | 17.9405 | 517.5412 | [5 empty] | 78.3882 | 81.2991 | 67.0943 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0473 | 5004.7085 | 448.9849 |  |  |  |  | 78.1491 | 81.2194 | 66.6611 | [7 empty] | -0.1424 | 0.1884 | 0.2778 | 4988.8733 | 0.3268 | 448.8567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.5256 | -25.7499 | 26.5194 | 7924.1336 | 17.9759 | 518.2218 | [5 empty] | 78.8134 | 81.7402 | 67.4577 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0471 | 5004.683 | 449.6922 |  |  |  |  | 78.7873 | 81.9436 | 67.3667 | [7 empty] | -0.254 | 0.1382 | 0.318 | 4997.2412 | 0.3883 | 450.0173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.6852 | -25.8001 | 26.6078 | 7933.553 | 17.9702 | 518.7505 | [5 empty] | 79.2399 | 82.1827 | 67.8224 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0469 | 5004.6578 | 450.3984 |  |  |  |  | 79.3145 | 82.5013 | 67.8512 | [7 empty] | -0.2737 | 0.1258 | 0.3275 | 4999.031 | 0.4022 | 450.9048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.6716 | -25.9078 | 26.7089 | 7939.1489 | 18.0147 | 519.512 | [5 empty] | 79.6679 | 82.6267 | 68.1883 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0468 | 5004.6327 | 451.1037 |  |  |  |  | 79.4105 | 82.8441 | 67.8886 | [7 empty] | -0.5512 | 0.3046 | 0.6574 | 4992.8871 | 0.7888 | 451.4477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.5916 | -25.8942 | 26.676 | 7926.1327 | 17.9978 | 519.9875 | [5 empty] | 80.0973 | 83.0721 | 68.5555 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0466 | 5004.6079 | 451.8079 |  |  |  |  | 79.4012 | 82.8315 | 67.8681 | [7 empty] | -0.5448 | 0.3097 | 0.6547 | 4992.2155 | 0.7864 | 451.4279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6344 | -25.9686 | 26.7588 | 7929.9094 | 18.0263 | 520.7287 | [5 empty] | 80.5282 | 83.5191 | 68.9238 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0464 | 5004.5832 | 452.5111 |  |  |  |  | 81.2225 | 83.9023 | 69.0235 | [7 empty] | 0.5172 | 0.0129 | 0.5162 | 4981.7139 | 0.5356 | 453.1115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.5067 | -25.9646 | 26.7237 | 7916.2412 | 18.0114 | 521.1749 | [5 empty] | 80.9605 | 83.9675 | 69.2934 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0462 | 5004.5587 | 453.2134 |  |  |  |  | 81.3502 | 84.2664 | 69.0837 | [7 empty] | 0.2558 | 0.1853 | 0.3417 | 4975.6947 | 0.2883 | 453.6796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.5095 | -26.0086 | 26.7672 | 7922.719 | 17.9606 | 521.2082 | [5 empty] | 81.3942 | 84.4175 | 69.6642 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0461 | 5004.5344 | 453.9146 |  |  |  |  | 81.8431 | 84.8205 | 69.5355 | [7 empty] | 0.1976 | 0.1949 | 0.3089 | 4976.9206 | 0.2654 | 454.5401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.5173 | -26.0908 | 26.849 | 7925.6903 | 17.9926 | 521.9541 | [5 empty] | 81.8293 | 84.8689 | 70.0362 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0459 | 5004.5103 | 454.6149 |  |  |  |  | 82.3315 | 85.3197 | 69.9797 | [7 empty] | 0.1995 | 0.175 | 0.2947 | 4978.6371 | 0.2591 | 455.3109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.6636 | -25.9824 | 26.7801 | 7909.2524 | 17.9434 | 522.5297 | [5 empty] | 82.2659 | 85.3218 | 70.4095 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0457 | 5004.4863 | 455.3142 |  |  |  |  | 82.3639 | 85.356 | 70.0049 | [7 empty] | 0.1969 | 0.1781 | 0.2953 | 4978.4624 | 0.2386 | 455.3669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.6623 | -26.0726 | 26.8673 | 7914.5017 | 17.9657 | 523.1593 | [5 empty] | 82.7039 | 85.7762 | 70.784 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0455 | 5004.4626 | 456.0125 |  |  |  |  | 82.7891 | 85.83 | 70.0631 | [7 empty] | 0.2292 | 0.364 | 0.4672 | 4961.4123 | 0.3821 | 456.095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.859 | -25.9686 | 26.8164 | 7899.6877 | 17.9287 | 523.8745 | [5 empty] | 83.1434 | 86.2321 | 71.1597 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0454 | 5004.439 | 456.7098 |  |  |  |  | 83.2828 | 86.3599 | 70.5042 | [7 empty] | 0.2035 | 0.3635 | 0.4548 | 4962.4314 | 0.3766 | 456.9048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.7876 | -26.2838 | 27.1034 | 7918.4867 | 18.1442 | 525.7575 | [5 empty] | 83.5843 | 86.6895 | 71.5367 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0452 | 5004.4155 | 457.4061 |  |  |  |  | 83.6315 | 86.8395 | 70.9683 | [7 empty] | 0.0283 | 0.3457 | 0.3916 | 4969.9512 | 0.374 | 457.6337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6601 | -26.4424 | 27.2257 | 7929.6456 | 18.1734 | 526.2075 | [5 empty] | 84.0267 | 87.1484 | 71.9149 | [5 empty] | 0.0043 | -0.045 | 5004.3922 | 458.1015 |  |  |  |  | 84.4348 | 87.6602 | 71.9129 | [7 empty] | -0.0167 | 0.1978 | 0.2437 | 4984.2343 | 0.2717 | 458.8732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.6955 | -26.4234 | 27.2161 | 7928.2488 | 18.1006 | 526.2382 | [5 empty] | 84.4705 | 87.6088 | 72.2943 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0448 | 5004.3691 | 458.7958 |  |  |  |  | 84.4908 | 87.844 | 71.9202 | [7 empty] | -0.1518 | 0.2966 | 0.3754 | 4980.3456 | 0.4268 | 459.1494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.7078 | -26.4779 | 27.2721 | 7928.4608 | 18.1111 | 526.8846 | [5 empty] | 84.9157 | 88.0707 | 72.675 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0447 | 5004.3462 | 459.4892 |  |  |  |  | 84.9464 | 88.3332 | 72.3608 | [7 empty] | -0.1819 | 0.2785 | 0.3729 | 4982.9458 | 0.4337 | 459.8819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7224 | -26.5261 | 27.3226 | 7930.8225 | 18.0976 | 527.3093 | [5 empty] | 85.3624 | 88.5341 | 73.0569 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0445 | 5004.3235 | 460.1817 |  |  |  |  | 85.4994 | 88.8678 | 72.8883 | [7 empty] | -0.1492 | 0.2246 | 0.3098 | 4986.4839 | 0.3646 | 460.6783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.7417 | -26.5895 | 27.389 | 7931.9559 | 18.1153 | 528.0137 | [5 empty] | 85.8106 | 88.999 | 73.44 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0443 | 5004.3009 | 460.8731 |  |  |  |  | 85.9829 | 89.3694 | 73.343 | [7 empty] | -0.1582 | 0.202 | 0.2951 | 4988.7417 | 0.3539 | 461.4217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.751 | -26.6397 | 27.44 | 7934.9677 | 18.0975 | 528.3892 | [5 empty] | 86.2602 | 89.4654 | 73.8244 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0442 | 5004.2784 | 461.5636 |  |  |  |  | 86.459 | 89.883 | 73.7862 | [7 empty] | -0.1882 | 0.1943 | 0.3064 | 4990.4279 | 0.3739 | 462.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.8057 | -26.6735 | 27.4865 | 7932.9493 | 18.108 | 529.1344 | [5 empty] | 86.7113 | 89.9333 | 74.2101 | [5 empty] | 0.0042 | -0.044 | 5004.2562 | 462.2531 |  |  |  |  | 86.6033 | 90.2701 | 73.8604 | [7 empty] | -0.4455 | 0.3636 | 0.6069 | 4984.6837 | 0.7249 | 462.7474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9219 | -26.7571 | 27.5966 | 7943.5607 | 18.116 | 529.7432 | [5 empty] | 87.1638 | 90.4028 | 74.5969 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0438 | 5004.2341 | 462.9417 |  |  |  |  | 86.6046 | 90.3004 | 73.855 | [7 empty] | -0.4766 | 0.3844 | 0.6438 | 4983.9579 | 0.7648 | 462.7917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -6.9641 | -26.7664 | 27.6164 | 7937.6344 | 18.1162 | 530.4526 | [5 empty] | 87.6178 | 90.8737 | 74.9851 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0437 | 5004.2121 | 463.6292 |  |  |  |  | 88.2163 | 91.2964 | 74.8284 | [7 empty] | 0.3772 | 0.188 | 0.4391 | 4972.3404 | 0.3865 | 464.2437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1371 | -26.8132 | 27.7058 | 7944.9986 | 18.1152 | 531.1109 | [5 empty] | 88.0732 | 91.3462 | 75.3745 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0435 | 5004.1903 | 464.3159 |  |  |  |  | 88.8001 | 91.8872 | 75.5652 | [7 empty] | 0.3391 | 0.0543 | 0.3489 | 4984.8838 | 0.3526 | 465.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.1435 | -26.8163 | 27.7106 | 7945.8253 | 18.0475 | 531.1092 | [5 empty] | 88.5301 | 91.8202 | 75.7651 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0433 | 5004.1687 | 465.0015 |  |  |  |  | 88.7284 | 91.8106 | 75.4989 | [7 empty] | 0.3428 | 0.0556 | 0.3528 | 4984.6475 | 0.3356 | 464.9878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1419 | -26.8416 | 27.7348 | 7940.1061 | 18.0531 | 531.8076 | [5 empty] | 88.9885 | 92.2957 | 76.157 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0432 | 5004.1471 | 465.6863 |  |  |  |  | 89.283 | 92.3733 | 76.0519 | [7 empty] | 0.3381 | 0.0068 | 0.3377 | 4988.9316 | 0.3396 | 465.7977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0214 | -26.963 | 27.8216 | 7946.2895 | 18.0656 | 532.2228 | [5 empty] | 89.4483 | 92.7727 | 76.5501 | [5 empty] | 0.0041 | -0.043 | 5004.1258 | 466.37 |  |  |  |  | 89.7973 | 93.1056 | 76.1377 | [7 empty] | 0.1946 | 0.3088 | 0.4001 | 4968.5232 | 0.3326 | 466.8453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.0622 | -26.9827 | 27.8512 | 7941.1528 | 18.0727 | 532.9822 | [5 empty] | 89.9096 | 93.2512 | 76.9445 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0428 | 5004.1047 | 467.0528 |  |  |  |  | 90.4152 | 93.6991 | 76.885 | [7 empty] | 0.198 | 0.1662 | 0.2851 | 4980.3289 | 0.2485 | 467.689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9368 | -27.1131 | 27.9461 | 7938.1943 | 18.1588 | 534.1535 | [5 empty] | 90.3724 | 93.7313 | 77.3402 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0427 | 5004.0836 | 467.7347 |  |  |  |  | 90.9049 | 94.0901 | 77.3809 | [7 empty] | 0.3096 | 0.0568 | 0.3213 | 4985.7997 | 0.3112 | 468.2422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -6.9735 | -27.2218 | 28.0607 | 7951.1159 | 18.1562 | 534.5396 | [5 empty] | 90.8366 | 94.2129 | 77.7371 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0425 | 5004.0628 | 468.4156 |  |  |  |  | 91.3861 | 94.579 | 77.8798 | [7 empty] | 0.3008 | 0.0056 | 0.3006 | 4990.366 | 0.3103 | 468.9311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -6.9806 | -27.2224 | 28.0631 | 7952.2071 | 18.0844 | 534.4929 | [5 empty] | 91.3024 | 94.696 | 78.1352 | [5 empty] | 0.004 | -0.0424 | 5004.042 | 469.0955 |  |  |  |  | 91.9158 | 95.1372 | 78.3681 | [7 empty] | 0.2824 | -0.0073 | 0.2806 | 4992.0654 | 0.2995 | 469.7138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -6.9986 | -27.2257 | 28.071 | 7943.6361 | 18.0858 | 535.2355 | [5 empty] | 91.7695 | 95.1807 | 78.5347 | [5 empty] | 0.004 | -0.0422 | 5004.0214 | 469.7746 |  |  |  |  | 92.4604 | 95.6993 | 78.8854 | [7 empty] | 0.2732 | -0.0353 | 0.2692 | 4994.7008 | 0.3038 | 470.4978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.052 | -27.348 | 28.2029 | 7950.3937 | 18.1479 | 536.2899 | [5 empty] | 92.2382 | 95.6669 | 78.9354 | [5 empty] | 0.004 | -0.042 | 5004.0009 | 470.4526 |  |  |  |  | 92.7344 | 96.1278 | 78.9129 | [7 empty] | 0.1603 | 0.1544 | 0.251 | 4982.7444 | 0.2233 | 471.0927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.1743 | -27.3966 | 28.2809 | 7955.5941 | 18.1456 | 536.9152 | [5 empty] | 92.7084 | 96.1546 | 79.3373 | [5 empty] | 0.004 | -0.0419 | 5003.9806 | 471.1298 |  |  |  |  | 93.3265 | 96.7738 | 79.4995 | [7 empty] | 0.1077 | 0.1315 | 0.202 | 4986.3691 | 0.2102 | 471.985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.1917 | -27.4212 | 28.3092 | 7951.0979 | 18.1462 | 537.5858 | [5 empty] | 93.18 | 96.6439 | 79.7405 | [5 empty] | 0.004 | -0.0417 | 5003.9605 | 471.806 |  |  |  |  | 93.4438 | 97.1586 | 79.528 | [7 empty] | -0.1627 | 0.3206 | 0.3988 | 4979.6263 | 0.4584 | 472.5141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.328 | -27.464 | 28.3857 | 7956.5138 | 18.1392 | 538.1834 | [5 empty] | 93.6531 | 97.1347 | 80.145 | [5 empty] | 0.004 | -0.0416 | 5003.9405 | 472.4812 |  |  |  |  | 93.6307 | 97.5435 | 80.0316 | [7 empty] | -0.4438 | 0.2566 | 0.538 | 4993.9107 | 0.6409 | 473.0414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.3635 | -27.5 | 28.4298 | 7953.9844 | 18.1465 | 538.902 | [5 empty] | 94.1277 | 97.627 | 80.5508 | [5 empty] | 0.004 | -0.0414 | 5003.9206 | 473.1556 |  |  |  |  | 93.9956 | 98.0315 | 80.5616 | [7 empty] | -0.6079 | 0.2091 | 0.6612 | 5003.064 | 0.7681 | 473.7073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3556 | -27.5035 | 28.4313 | 7954.9794 | 18.0754 | 538.8357 | [5 empty] | 94.6038 | 98.1209 | 80.9578 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0412 | 5003.9008 | 473.829 |  |  |  |  | 93.9624 | 98 | 80.5386 | [7 empty] | -0.6123 | 0.2081 | 0.6648 | 5003.2894 | 0.7672 | 473.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3494 | -27.5322 | 28.4576 | 7951.1454 | 18.0699 | 539.4111 | [5 empty] | 95.0813 | 98.6163 | 81.3661 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0411 | 5003.8812 | 474.5014 |  |  |  |  | 95.9824 | 99.1928 | 81.5918 | [7 empty] | 0.5051 | 0.0264 | 0.5057 | 4982.3793 | 0.5193 | 475.2802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3531 | -27.5699 | 28.495 | 7948.3311 | 18.0718 | 540.0466 | [5 empty] | 95.5604 | 99.1133 | 81.7757 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0409 | 5003.8618 | 475.173 |  |  |  |  | 96.0771 | 99.4229 | 81.6351 | [7 empty] | 0.3714 | 0.1208 | 0.4015 | 4979.0139 | 0.3646 | 475.5898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.3761 | -27.6282 | 28.5575 | 7950.6424 | 18.0713 | 540.6001 | [5 empty] | 96.0409 | 99.6118 | 82.1865 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0408 | 5003.8424 | 475.8436 |  |  |  |  | 96.1585 | 99.7943 | 81.6341 | [7 empty] | 0.0789 | 0.3201 | 0.3686 | 4972.2529 | 0.3278 | 476.0884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.3942 | -27.6834 | 28.6156 | 7951.0256 | 18.0783 | 541.2436 | [5 empty] | 96.523 | 100.1118 | 82.5986 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0406 | 5003.8232 | 476.5133 |  |  |  |  | 96.6806 | 100.2202 | 82.2015 | [7 empty] | 0.1763 | 0.1929 | 0.2902 | 4979.4623 | 0.2311 | 476.658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4407 | -27.8133 | 28.7533 | 7956.6942 | 18.1522 | 542.4141 | [5 empty] | 97.0065 | 100.6134 | 83.012 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0405 | 5003.8041 | 477.1821 |  |  |  |  | 97.1117 | 100.7341 | 82.2334 | [7 empty] | 0.1766 | 0.3978 | 0.4711 | 4963.061 | 0.3912 | 477.3425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.4652 | -27.8636 | 28.8084 | 7957.3328 | 18.1528 | 543.0064 | [5 empty] | 97.4915 | 101.1166 | 83.4267 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0403 | 5003.7852 | 477.8499 |  |  |  |  | 97.6655 | 101.3115 | 82.7807 | [7 empty] | 0.1573 | 0.3617 | 0.4302 | 4966.6533 | 0.36 | 478.1078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.4859 | -27.9208 | 28.8691 | 7959.2307 | 18.1525 | 543.5644 | [5 empty] | 97.9781 | 101.6213 | 83.8427 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0402 | 5003.7664 | 478.5168 |  |  |  |  | 98.1711 | 101.8457 | 83.2772 | [7 empty] | 0.1329 | 0.3344 | 0.3961 | 4969.6723 | 0.3362 | 478.8124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.5135 | -27.9704 | 28.9243 | 7960.249 | 18.1507 | 544.1316 | [5 empty] | 98.4661 | 102.1276 | 84.2599 | [5 empty] | 0.0038 | -0.04 | 5003.7477 | 479.1829 |  |  |  |  | 98.5309 | 102.3565 | 83.7571 | [7 empty] | -0.049 | 0.3262 | 0.37 | 4976.0912 | 0.3777 | 479.483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5418 | -28.0245 | 28.9841 | 7961.8 | 18.1511 | 544.7094 | [5 empty] | 98.9556 | 102.6354 | 84.6784 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0399 | 5003.7292 | 479.848 |  |  |  |  | 99.1548 | 103.0003 | 84.4804 | [7 empty] | -0.0851 | 0.2299 | 0.284 | 4984.9523 | 0.3151 | 480.324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5307 | -28.0402 | 28.9965 | 7963.6183 | 18.091 | 544.7007 | [5 empty] | 99.4466 | 103.1448 | 85.0982 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0397 | 5003.7107 | 480.5122 |  |  |  |  | 99.5505 | 103.4923 | 85.0117 | [7 empty] | -0.2108 | 0.1806 | 0.3075 | 4992.8484 | 0.3685 | 480.9636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5487 | -28.0925 | 29.0518 | 7963.9849 | 18.0942 | 545.3063 | [5 empty] | 99.9392 | 103.6557 | 85.5193 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0395 | 5003.6925 | 481.1754 |  |  |  |  | 100.077 | 104.0565 | 85.5398 | [7 empty] | -0.2452 | 0.1521 | 0.3142 | 4996.2068 | 0.3801 | 481.6936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.5955 | -28.208 | 29.1757 | 7966.7456 | 18.1676 | 546.5246 | [5 empty] | 100.4332 | 104.1683 | 85.9417 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0394 | 5003.6742 | 481.8378 |  |  |  |  | 100.6901 | 104.7429 | 86.1302 | [7 empty] | -0.3107 | 0.1475 | 0.3658 | 4998.6264 | 0.4452 | 482.5771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.6146 | -28.2637 | 29.2346 | 7968.6914 | 18.1648 | 547.0507 | [5 empty] | 100.9288 | 104.6823 | 86.3654 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0392 | 5003.6562 | 482.4993 |  |  |  |  | 101.2338 | 105.2748 | 86.6832 | [7 empty] | -0.2946 | 0.0865 | 0.3238 | 5002.9618 | 0.394 | 483.2581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6442 | -28.3197 | 29.2965 | 7970.5487 | 18.1658 | 547.6256 | [5 empty] | 101.4258 | 105.198 | 86.7903 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0391 | 5003.6383 | 483.1599 |  |  |  |  | 101.2176 | 105.4327 | 86.6361 | [7 empty] | -0.4689 | 0.1995 | 0.5294 | 4999.4285 | 0.6161 | 483.4596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.6704 | -28.3755 | 29.3573 | 7972.0657 | 18.168 | 548.2101 | [5 empty] | 101.9244 | 105.7152 | 87.2166 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0389 | 5003.6205 | 483.8195 |  |  |  |  | 101.7945 | 106.0424 | 87.1962 | [7 empty] | -0.4927 | 0.1728 | 0.5397 | 5002.2797 | 0.6244 | 484.2354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.7061 | -28.2942 | 29.2884 | 7954.1403 | 18.1331 | 548.8162 | [5 empty] | 102.4245 | 106.2339 | 87.6441 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0388 | 5003.6028 | 484.4783 |  |  |  |  | 102.2685 | 106.3851 | 87.7095 | [7 empty] | -0.3602 | 0.0382 | 0.372 | 5008.8024 | 0.4149 | 484.6697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7394 | -28.3433 | 29.3447 | 7955.4404 | 18.1308 | 549.3729 | [5 empty] | 102.9261 | 106.7543 | 88.073 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0387 | 5003.5852 | 485.1362 |  |  |  |  | 103.9493 | 107.4772 | 88.3284 | [7 empty] | 0.4782 | 0.0724 | 0.4873 | 4980.239 | 0.4874 | 486.0454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7483 | -28.2543 | 29.2613 | 7935.0161 | 18.0965 | 549.9944 | [5 empty] | 103.4292 | 107.2762 | 88.5031 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0385 | 5003.5678 | 485.7931 |  |  |  |  | 103.9259 | 107.4618 | 88.3 | [7 empty] | 0.4709 | 0.0813 | 0.4823 | 4979.7672 | 0.4574 | 486.0261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.7677 | -28.3068 | 29.3173 | 7936.0193 | 18.0967 | 550.5576 | [5 empty] | 103.9338 | 107.7997 | 88.9346 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0384 | 5003.5504 | 486.4492 |  |  |  |  | 104.3252 | 107.9727 | 88.841 | [7 empty] | 0.3298 | 0.0387 | 0.3351 | 4987.4741 | 0.322 | 486.6654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.7924 | -28.3605 | 29.3756 | 7937.0007 | 18.0998 | 551.1532 | [5 empty] | 104.44 | 108.3248 | 89.3673 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0382 | 5003.5332 | 487.1044 |  |  |  |  | 104.8301 | 108.5378 | 88.8764 | [7 empty] | 0.3678 | 0.25 | 0.4644 | 4969.8963 | 0.3782 | 487.3694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.8128 | -28.4023 | 29.4215 | 7936.7543 | 18.0956 | 551.6987 | [5 empty] | 104.9476 | 108.8514 | 89.8013 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0381 | 5003.5161 | 487.7587 |  |  |  |  | 105.2378 | 109.0604 | 89.4887 | [7 empty] | 0.2114 | 0.1783 | 0.3 | 4980.2916 | 0.2406 | 488.0176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8424 | -28.4634 | 29.4884 | 7938.3354 | 18.1053 | 552.346 | [5 empty] | 105.4568 | 109.3797 | 90.2367 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0379 | 5003.4991 | 488.4121 |  |  |  |  | 105.3769 | 109.4826 | 89.5308 | [7 empty] | -0.0557 | 0.3656 | 0.4078 | 4973.967 | 0.4105 | 488.5391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.8658 | -28.5092 | 29.5389 | 7939.0124 | 18.1007 | 552.8732 | [5 empty] | 105.9675 | 109.9095 | 90.6733 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0378 | 5003.4822 | 489.0647 |  |  |  |  | 105.9785 | 110.103 | 90.0744 | [7 empty] | -0.0576 | 0.3485 | 0.3911 | 4975.4047 | 0.3967 | 489.3022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.7782 | -28.6603 | 29.6617 | 7950.1886 | 18.123 | 553.3072 | [5 empty] | 106.4798 | 110.4409 | 91.1113 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0376 | 5003.4655 | 489.7163 |  |  |  |  | 106.3731 | 110.5949 | 90.6311 | [7 empty] | -0.1853 | 0.2888 | 0.3771 | 4983.9292 | 0.4251 | 489.9046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.7762 | -28.6549 | 29.656 | 7949.3774 | 18.0602 | 553.3028 | [5 empty] | 106.9936 | 110.9739 | 91.5505 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0375 | 5003.4488 | 490.3671 |  |  |  |  | 106.9981 | 111.2007 | 91.2741 | [7 empty] | -0.1637 | 0.214 | 0.302 | 4989.0849 | 0.347 | 490.6432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.8022 | -28.6952 | 29.7019 | 7948.9262 | 18.0575 | 553.8657 | [5 empty] | 107.5089 | 111.5084 | 91.9911 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0373 | 5003.4323 | 491.0169 |  |  |  |  | 107.3493 | 111.7176 | 91.7809 | [7 empty] | -0.358 | 0.1985 | 0.4317 | 4996.18 | 0.5049 | 491.2705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7408 | -28.8841 | 29.8684 | 7959.6146 | 18.1351 | 554.8335 | [5 empty] | 108.0257 | 112.0446 | 92.433 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0372 | 5003.4158 | 491.6659 |  |  |  |  | 108.18 | 112.5777 | 92.9232 | [7 empty] | -0.4409 | -0.0049 | 0.4456 | 5014.371 | 0.4854 | 492.3085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.7605 | -28.9334 | 29.9213 | 7958.8089 | 18.1434 | 555.4917 | [5 empty] | 108.5441 | 112.5823 | 92.8761 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0371 | 5003.3996 | 492.3141 |  |  |  |  | 108.1438 | 112.5474 | 92.9036 | [7 empty] | -0.4505 | -0.0063 | 0.4551 | 5014.7747 | 0.4831 | 492.272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7549 | -28.9282 | 29.9149 | 7958.5962 | 18.0773 | 555.4314 | [5 empty] | 109.064 | 113.1217 | 93.3206 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0369 | 5003.3833 | 492.9613 |  |  |  |  | 109.8832 | 113.4864 | 93.5121 | [7 empty] | 0.5874 | -0.0585 | 0.5842 | 4987.4528 | 0.6136 | 493.3974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.7919 | -28.9786 | 29.9733 | 7959.4939 | 18.0809 | 556.0365 | [5 empty] | 109.5854 | 113.6626 | 93.7664 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0368 | 5003.3672 | 493.6077 |  |  |  |  | 109.9621 | 113.9031 | 93.4805 | [7 empty] | 0.2736 | 0.1654 | 0.3373 | 4979.8006 | 0.2782 | 493.8942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8209 | -29.0712 | 30.0703 | 7959.1658 | 18.1393 | 557.1491 | [5 empty] | 110.1084 | 114.2052 | 94.2136 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0366 | 5003.3512 | 494.2532 |  |  |  |  | 110.1259 | 114.3088 | 93.5664 | [7 empty] | 0.0501 | 0.3153 | 0.355 | 4975.1249 | 0.3188 | 494.3762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -7.9673 | -29.1455 | 30.1806 | 7970.0066 | 18.1368 | 557.6618 | [5 empty] | 110.633 | 114.7493 | 94.662 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0365 | 5003.3353 | 494.8979 |  |  |  |  | 110.6255 | 114.9302 | 94.2391 | [7 empty] | -0.1006 | 0.2555 | 0.31 | 4984.2137 | 0.3338 | 495.1116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -7.9998 | -29.1949 | 30.237 | 7970.3182 | 18.1417 | 558.2804 | [5 empty] | 111.159 | 115.295 | 95.1118 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0364 | 5003.3195 | 495.5416 |  |  |  |  | 111.8216 | 115.7765 | 94.7952 | [7 empty] | 0.3801 | 0.2612 | 0.48 | 4969.5447 | 0.3968 | 496.1073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -7.9938 | -29.1974 | 30.2379 | 7970.0232 | 18.0861 | 558.3064 | [5 empty] | 111.6866 | 115.8424 | 95.5629 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0362 | 5003.3038 | 496.1845 |  |  |  |  | 112.2472 | 116.3562 | 95.3962 | [7 empty] | 0.1968 | 0.2244 | 0.3245 | 4977.8226 | 0.2716 | 496.7856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1325 | -29.2652 | 30.3403 | 7979.2665 | 18.0846 | 558.839 | [5 empty] | 112.2158 | 116.3913 | 96.0153 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0361 | 5003.2882 | 496.8266 |  |  |  |  | 112.2741 | 116.5397 | 95.3723 | [7 empty] | 0.0532 | 0.3274 | 0.3668 | 4974.3361 | 0.3288 | 496.9997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.152 | -29.3225 | 30.4009 | 7981.4299 | 18.0838 | 559.3492 | [5 empty] | 112.7465 | 116.9418 | 96.469 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0359 | 5003.2727 | 497.4678 |  |  |  |  | 112.9103 | 117.1987 | 95.9985 | [7 empty] | 0.0378 | 0.2883 | 0.326 | 4977.7894 | 0.2988 | 497.766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.1656 | -29.2259 | 30.3117 | 7961.0661 | 18.0458 | 559.9253 | [5 empty] | 113.2787 | 117.494 | 96.924 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0358 | 5003.2574 | 498.1081 |  |  |  |  | 113.3096 | 117.5897 | 96.5727 | [7 empty] | 0.015 | 0.1695 | 0.2056 | 4987.4229 | 0.1909 | 498.2189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.193 | -29.2818 | 30.373 | 7962.672 | 18.0491 | 560.492 | [5 empty] | 113.8125 | 118.0477 | 97.3804 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0357 | 5003.242 | 498.7476 |  |  |  |  | 113.9116 | 118.2195 | 97.1387 | [7 empty] | -0.0002 | 0.1485 | 0.1842 | 4989.4821 | 0.1786 | 498.9454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.2118 | -29.2041 | 30.3033 | 7944.8389 | 18.0195 | 561.1056 | [5 empty] | 114.3479 | 118.6031 | 97.8381 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0355 | 5003.2268 | 499.3862 |  |  |  |  | 114.1162 | 118.7495 | 97.2333 | [7 empty] | -0.2931 | 0.3496 | 0.486 | 4983.0664 | 0.554 | 499.5541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.2693 | -29.3156 | 30.4264 | 7948.4242 | 18.0823 | 562.2176 | [5 empty] | 114.8848 | 119.1601 | 98.2972 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0354 | 5003.2118 | 500.024 |  |  |  |  | 114.6849 | 119.3523 | 97.8198 | [7 empty] | -0.3242 | 0.3099 | 0.476 | 4986.978 | 0.5491 | 500.2435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.2936 | -29.3702 | 30.4857 | 7949.9453 | 18.084 | 562.764 | [5 empty] | 115.4233 | 119.7187 | 98.7575 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0353 | 5003.1968 | 500.6609 |  |  |  |  | 115.2853 | 119.9962 | 98.3945 | [7 empty] | -0.3552 | 0.2922 | 0.4856 | 4989.2414 | 0.5635 | 500.9762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3171 | -29.4279 | 30.5478 | 7951.081 | 18.0916 | 563.3695 | [5 empty] | 115.9633 | 120.2789 | 99.2192 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0351 | 5003.1819 | 501.2969 |  |  |  |  | 115.9238 | 120.7301 | 99.0209 | [7 empty] | -0.4383 | 0.2919 | 0.5495 | 4991.7233 | 0.6401 | 501.8072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3524 | -29.4663 | 30.5945 | 7951.2042 | 18.0867 | 563.893 | [5 empty] | 116.5049 | 120.8407 | 99.6822 | [5 empty] | 0.0033 | -0.035 | 5003.1671 | 501.9321 |  |  |  |  | 115.9326 | 120.7233 | 99.0305 | [7 empty] | -0.4233 | 0.2828 | 0.532 | 4991.9628 | 0.615 | 501.7995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.3706 | -29.5318 | 30.6626 | 7953.1646 | 18.0965 | 564.4943 | [5 empty] | 117.048 | 121.4042 | 100.1466 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0349 | 5003.1524 | 502.5665 |  |  |  |  | 117.809 | 121.7457 | 100.2814 | [7 empty] | 0.5302 | -0.0335 | 0.5269 | 4987.6603 | 0.5431 | 502.9498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.4 | -29.5791 | 30.7162 | 7953.138 | 18.1012 | 565.0987 | [5 empty] | 117.5927 | 121.9692 | 100.6123 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0347 | 5003.1378 | 503.2 |  |  |  |  | 117.9441 | 122.2233 | 100.3472 | [7 empty] | 0.2168 | 0.1609 | 0.2896 | 4982.4084 | 0.233 | 503.484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4507 | -29.6905 | 30.8373 | 7956.1879 | 18.1645 | 566.212 | [5 empty] | 118.139 | 122.5359 | 101.0793 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0346 | 5003.1232 | 503.8327 |  |  |  |  | 118.4661 | 122.5811 | 100.8192 | [7 empty] | 0.3865 | 0.0556 | 0.3937 | 4985.2857 | 0.3709 | 503.883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.3643 | -29.709 | 30.8317 | 7949.7862 | 18.1465 | 566.5777 | [5 empty] | 118.6868 | 123.1042 | 101.5477 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0345 | 5003.1088 | 504.4646 |  |  |  |  | 119.1134 | 123.521 | 100.9031 | [7 empty] | 0.2194 | 0.4 | 0.4852 | 4964.8722 | 0.3917 | 504.9263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3362 | -29.7078 | 30.8231 | 7948.2814 | 18.0911 | 566.5766 | [5 empty] | 119.2362 | 123.6742 | 102.0174 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0343 | 5003.0945 | 505.0956 |  |  |  |  | 119.6926 | 124.1804 | 101.5558 | [7 empty] | 0.1335 | 0.3588 | 0.4141 | 4970.4394 | 0.3541 | 505.6538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.3825 | -29.7631 | 30.889 | 7950.6509 | 18.0944 | 567.1409 | [5 empty] | 119.7872 | 124.2457 | 102.4885 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0342 | 5003.0802 | 505.7257 |  |  |  |  | 120.2895 | 124.6226 | 102.1648 | [7 empty] | 0.2817 | 0.225 | 0.3804 | 4975.9973 | 0.3061 | 506.1398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.2872 | -29.7728 | 30.8727 | 7942.9555 | 18.0733 | 567.4835 | [5 empty] | 120.3397 | 124.8189 | 102.9609 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0341 | 5003.0661 | 506.3551 |  |  |  |  | 120.7946 | 125.3056 | 102.8211 | [7 empty] | 0.089 | 0.2058 | 0.2547 | 4983.0017 | 0.2265 | 506.8873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.3064 | -29.8189 | 30.9224 | 7942.6798 | 18.076 | 568.0548 | [5 empty] | 120.8938 | 125.3938 | 103.4346 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0339 | 5003.052 | 506.9836 |  |  |  |  | 121.4639 | 126.0564 | 103.5386 | [7 empty] | 0.0082 | 0.1699 | 0.2039 | 4987.9844 | 0.2235 | 507.7048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.3371 | -29.8511 | 30.9618 | 7941.3135 | 18.0731 | 568.6086 | [5 empty] | 121.4495 | 125.9702 | 103.9097 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0338 | 5003.0381 | 507.6112 |  |  |  |  | 121.4833 | 126.0735 | 103.5787 | [7 empty] | 0.0067 | 0.158 | 0.1918 | 4988.8945 | 0.1798 | 507.7234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.3621 | -29.9165 | 31.0316 | 7943.4606 | 18.0838 | 569.2133 | [5 empty] | 122.0068 | 126.5483 | 104.3861 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0337 | 5003.0242 | 508.2381 |  |  |  |  | 121.915 | 126.6582 | 104.2471 | [7 empty] | -0.1774 | 0.0954 | 0.222 | 4998.7694 | 0.2578 | 508.3569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.3922 | -29.9746 | 31.0958 | 7945.7859 | 18.0865 | 569.7458 | [5 empty] | 122.5656 | 127.1281 | 104.8639 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0335 | 5003.0104 | 508.8641 |  |  |  |  | 122.6002 | 127.3254 | 104.832 | [7 empty] | -0.1359 | 0.0738 | 0.1757 | 4999.1626 | 0.2067 | 509.0765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.4123 | -30.0168 | 31.142 | 7945.1978 | 18.0874 | 570.3024 | [5 empty] | 123.1261 | 127.7094 | 105.3431 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0334 | 5002.9967 | 509.4892 |  |  |  |  | 122.7793 | 127.7784 | 105.4592 | [7 empty] | -0.4725 | 0.0006 | 0.4769 | 5014.1366 | 0.5002 | 509.5632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.5542 | -30.0881 | 31.2493 | 7954.1812 | 18.0919 | 570.8656 | [5 empty] | 123.6881 | 128.2924 | 105.8235 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0333 | 5002.9831 | 510.1136 |  |  |  |  | 124.5767 | 128.7477 | 106.045 | [7 empty] | 0.5351 | -0.0315 | 0.5319 | 4987.6883 | 0.5472 | 510.5994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.5805 | -30.1269 | 31.294 | 7954.3817 | 18.0858 | 571.3467 | [5 empty] | 124.2516 | 128.8771 | 106.3054 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0332 | 5002.9695 | 510.7371 |  |  |  |  | 125.0016 | 129.3755 | 106.1461 | [7 empty] | 0.4096 | 0.1741 | 0.4562 | 4976.4357 | 0.3969 | 511.2666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.726 | -30.1942 | 31.399 | 7963.1007 | 18.0886 | 571.8992 | [5 empty] | 124.8168 | 129.4634 | 106.7886 | [5 empty] | 0.0032 | -0.033 | 5002.9561 | 511.3599 |  |  |  |  | 125.5316 | 129.7592 | 106.743 | [7 empty] | 0.5355 | 0.0299 | 0.5361 | 4983.2849 | 0.5257 | 511.673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.757 | -30.2374 | 31.4492 | 7962.4387 | 18.0939 | 572.5072 | [5 empty] | 125.3836 | 130.0513 | 107.2731 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0329 | 5002.9427 | 511.9818 |  |  |  |  | 125.8537 | 130.2793 | 106.7553 | [7 empty] | 0.4118 | 0.2346 | 0.4884 | 4972.1052 | 0.4002 | 512.2222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.7675 | -30.2834 | 31.4964 | 7963.0692 | 18.089 | 572.9679 | [5 empty] | 125.9519 | 130.6409 | 107.759 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0328 | 5002.9294 | 512.6028 |  |  |  |  | 126.554 | 131.0368 | 107.4336 | [7 empty] | 0.3673 | 0.215 | 0.4405 | 4974.8312 | 0.3636 | 513.0185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.7687 | -30.2922 | 31.5053 | 7963.4702 | 18.0433 | 573.0316 | [5 empty] | 126.5218 | 131.2322 | 108.2463 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0327 | 5002.9162 | 513.2231 |  |  |  |  | 126.9733 | 131.6152 | 107.7918 | [7 empty] | 0.2351 | 0.2849 | 0.3933 | 4973.6025 | 0.3095 | 513.6236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.7942 | -30.325 | 31.544 | 7961.8098 | 18.0422 | 573.5888 | [5 empty] | 127.0934 | 131.8251 | 108.7349 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0325 | 5002.9031 | 513.8426 |  |  |  |  | 127.6126 | 132.265 | 108.4298 | [7 empty] | 0.23 | 0.2386 | 0.3535 | 4977.1056 | 0.282 | 514.3006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8275 | -30.3652 | 31.592 | 7961.6467 | 18.042 | 574.1342 | [5 empty] | 127.6665 | 132.4196 | 109.2249 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0324 | 5002.89 | 514.4612 |  |  |  |  | 128.0296 | 132.8252 | 108.7784 | [7 empty] | 0.1146 | 0.3037 | 0.3541 | 4975.7484 | 0.2986 | 514.8818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.8747 | -30.4648 | 31.701 | 7963.2984 | 18.0982 | 575.1966 | [5 empty] | 128.2412 | 133.0158 | 109.7162 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0323 | 5002.8771 | 515.079 |  |  |  |  | 128.628 | 133.3073 | 109.4208 | [7 empty] | 0.2167 | 0.1801 | 0.3012 | 4981.7223 | 0.2388 | 515.3802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.9064 | -30.5102 | 31.7536 | 7963.4576 | 18.1013 | 575.763 | [5 empty] | 128.8175 | 133.6136 | 110.209 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0322 | 5002.8642 | 515.6961 |  |  |  |  | 128.7738 | 133.7909 | 109.4545 | [7 empty] | -0.0688 | 0.3796 | 0.418 | 4975.5536 | 0.4168 | 515.8786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9337 | -30.5512 | 31.8007 | 7962.9758 | 18.1025 | 576.3169 | [5 empty] | 129.3954 | 134.2131 | 110.703 | [5 empty] | 0.0031 | -0.032 | 5002.8514 | 516.3123 |  |  |  |  | 129.4095 | 134.2634 | 110.1368 | [7 empty] | 0.0755 | 0.2296 | 0.2715 | 4982.2033 | 0.2271 | 516.3638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9467 | -30.5982 | 31.8496 | 7962.0517 | 18.1093 | 576.9142 | [5 empty] | 129.9749 | 134.8143 | 111.1985 | [5 empty] | 0.003 | -0.0319 | 5002.8387 | 516.9277 |  |  |  |  | 130.0777 | 134.9786 | 110.873 | [7 empty] | 0.0256 | 0.17 | 0.2032 | 4987.8549 | 0.1831 | 517.0954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.8745 | -30.7355 | 31.9613 | 7971.201 | 18.1309 | 577.3429 | [5 empty] | 130.556 | 135.4171 | 111.6953 | [5 empty] | 0.003 | -0.0318 | 5002.8261 | 517.5423 |  |  |  |  | 130.7943 | 135.7534 | 111.49 | [7 empty] | -0.0035 | 0.1829 | 0.2147 | 4987.7894 | 0.2102 | 517.8841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.889 | -30.7904 | 32.0182 | 7973.0051 | 18.1301 | 577.8131 | [5 empty] | 131.1387 | 136.0216 | 112.1935 | [5 empty] | 0.003 | -0.0317 | 5002.8135 | 518.1561 |  |  |  |  | 130.9433 | 136.1725 | 111.5357 | [7 empty] | -0.2265 | 0.344 | 0.4402 | 4982.6225 | 0.4867 | 518.3089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.8073 | -30.9414 | 32.1409 | 7983.8425 | 18.1543 | 578.216 | [5 empty] | 131.723 | 136.6278 | 112.693 | [5 empty] | 0.003 | -0.0315 | 5002.801 | 518.7691 |  |  |  |  | 133.1752 | 137.6639 | 112.9412 | [7 empty] | 0.6 | 0.158 | 0.6263 | 4972.9496 | 0.5874 | 519.8113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.8352 | -31.0025 | 32.2075 | 7986.4462 | 18.1586 | 578.7342 | [5 empty] | 132.3089 | 137.2356 | 113.194 | [5 empty] | 0.003 | -0.0314 | 5002.7886 | 519.3813 |  |  |  |  | 133.0699 | 137.5472 | 112.8626 | [7 empty] | 0.6048 | 0.1497 | 0.6285 | 4973.3846 | 0.5703 | 519.6942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.8567 | -30.9264 | 32.1403 | 7969.9985 | 18.1299 | 579.3072 | [5 empty] | 132.8964 | 137.8451 | 113.6963 | [5 empty] | 0.003 | -0.0313 | 5002.7763 | 519.9928 |  |  |  |  | 133.2574 | 138.0749 | 112.9768 | [7 empty] | 0.3152 | 0.3275 | 0.4756 | 4968.9747 | 0.3659 | 520.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.8868 | -30.9833 | 32.2035 | 7972.2519 | 18.1326 | 579.8167 | [5 empty] | 133.4856 | 138.4562 | 114.2 | [5 empty] | 0.003 | -0.0312 | 5002.764 | 520.6034 |  |  |  |  | 134.2271 | 139.1366 | 113.7389 | [7 empty] | 0.2761 | 0.3804 | 0.494 | 4966.4635 | 0.3942 | 521.2803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.8995 | -30.8998 | 32.1268 | 7955.0211 | 18.0996 | 580.3534 | [5 empty] | 134.0763 | 139.0691 | 114.705 | [5 empty] | 0.003 | -0.0311 | 5002.7518 | 521.2132 |  |  |  |  | 134.711 | 139.602 | 114.3941 | [7 empty] | 0.2652 | 0.2624 | 0.3935 | 4975.0207 | 0.3135 | 521.7416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9368 | -30.9509 | 32.1864 | 7956.495 | 18.1026 | 580.8899 | [5 empty] | 134.6687 | 139.6836 | 115.2115 | [5 empty] | 0.003 | -0.0309 | 5002.7397 | 521.8222 |  |  |  |  | 135.3233 | 140.2699 | 115.0843 | [7 empty] | 0.2061 | 0.2084 | 0.314 | 4980.4428 | 0.258 | 522.4011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.0607 | -31.0301 | 32.2972 | 7966.0881 | 18.1076 | 581.3899 | [5 empty] | 135.2626 | 140.2997 | 115.7193 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0308 | 5002.7277 | 522.4305 |  |  |  |  | 135.3948 | 140.5309 | 115.1053 | [7 empty] | 0.0482 | 0.313 | 0.3467 | 4977.5109 | 0.3068 | 522.6581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.101 | -31.0781 | 32.3546 | 7967.0226 | 18.1113 | 581.9446 | [5 empty] | 135.8582 | 140.9176 | 116.2285 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0307 | 5002.7157 | 523.038 |  |  |  |  | 136.058 | 141.2412 | 115.8243 | [7 empty] | 0.0017 | 0.2602 | 0.2909 | 4982.4927 | 0.2751 | 523.3552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.23 | -31.1516 | 32.4617 | 7976.3318 | 18.1133 | 582.4243 | [5 empty] | 136.4554 | 141.5371 | 116.739 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0306 | 5002.7038 | 523.6446 |  |  |  |  | 136.2058 | 141.5677 | 115.9138 | [7 empty] | -0.144 | 0.3564 | 0.4139 | 4979.814 | 0.4357 | 523.6746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.2745 | -31.2068 | 32.5274 | 7978.4638 | 18.1186 | 582.9727 | [5 empty] | 137.0542 | 142.1583 | 117.251 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0305 | 5002.692 | 524.2505 |  |  |  |  | 136.8585 | 142.257 | 116.598 | [7 empty] | -0.1763 | 0.3095 | 0.3843 | 4983.9778 | 0.4179 | 524.3466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.2595 | -31.209 | 32.5254 | 7978.3447 | 18.0686 | 582.9504 | [5 empty] | 137.6547 | 142.7812 | 117.7644 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0303 | 5002.6803 | 524.8557 |  |  |  |  | 137.4588 | 142.955 | 117.2164 | [7 empty] | -0.26 | 0.301 | 0.4229 | 4986.8757 | 0.4752 | 525.0241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.2925 | -31.2535 | 32.5775 | 7978.7612 | 18.0703 | 583.4816 | [5 empty] | 138.2567 | 143.4058 | 118.2791 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0302 | 5002.6686 | 525.46 |  |  |  |  | 139.7395 | 144.4252 | 118.6055 | [7 empty] | 0.6167 | 0.1106 | 0.6297 | 4976.3184 | 0.6033 | 526.4412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.3176 | -31.3206 | 32.6491 | 7981.5131 | 18.0799 | 584.0306 | [5 empty] | 138.8604 | 144.032 | 118.7952 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0301 | 5002.6569 | 526.0635 |  |  |  |  | 139.692 | 144.385 | 118.561 | [7 empty] | 0.6094 | 0.1164 | 0.624 | 4976.1087 | 0.5768 | 526.4027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.3862 | -31.4451 | 32.7882 | 7986.4623 | 18.1453 | 585.1356 | [5 empty] | 139.4657 | 144.66 | 119.3127 | [5 empty] | 0.0029 | -0.03 | 5002.6454 | 526.6663 |  |  |  |  | 139.8216 | 144.8616 | 118.5905 | [7 empty] | 0.3261 | 0.3078 | 0.4675 | 4970.6679 | 0.3592 | 526.8594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.4083 | -31.4809 | 32.829 | 7985.5536 | 18.1433 | 585.6414 | [5 empty] | 140.0727 | 145.2896 | 119.8316 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0299 | 5002.6339 | 527.2683 |  |  |  |  | 140.4308 | 145.6036 | 119.2236 | [7 empty] | 0.2106 | 0.3125 | 0.4005 | 4973.5171 | 0.3113 | 527.5676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.4715 | -31.5889 | 32.9506 | 7987.1962 | 18.2095 | 586.8127 | [5 empty] | 140.6812 | 145.9209 | 120.3519 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0297 | 5002.6225 | 527.8695 |  |  |  |  | 141.0154 | 146.0452 | 120.0134 | [7 empty] | 0.3024 | 0.119 | 0.3344 | 4984.3206 | 0.2831 | 527.9876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.4983 | -31.6381 | 33.0055 | 7988.0258 | 18.212 | 587.3314 | [5 empty] | 141.2914 | 146.5539 | 120.8736 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0296 | 5002.6112 | 528.47 |  |  |  |  | 141.5527 | 146.7388 | 120.067 | [7 empty] | 0.2543 | 0.3446 | 0.4508 | 4970.2534 | 0.345 | 528.6449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.3978 | -31.6429 | 32.9815 | 7979.8245 | 18.1925 | 587.6605 | [5 empty] | 141.9033 | 147.1886 | 121.3967 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0295 | 5002.6 | 529.0697 |  |  |  |  | 142.7387 | 147.9039 | 121.104 | [7 empty] | 0.305 | 0.3039 | 0.45 | 4971.7572 | 0.3596 | 529.7427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.3995 | -31.6443 | 32.9835 | 7980.1533 | 18.1441 | 587.6549 | [5 empty] | 142.5167 | 147.825 | 121.9212 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0294 | 5002.5887 | 529.6686 |  |  |  |  | 142.8582 | 148.262 | 121.1734 | [7 empty] | 0.11 | 0.4239 | 0.4658 | 4968.8606 | 0.3957 | 530.0785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4287 | -31.6841 | 33.03 | 7980.7009 | 18.1397 | 588.1107 | [5 empty] | 143.1318 | 148.4631 | 122.4471 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0293 | 5002.5776 | 530.2668 |  |  |  |  | 143.4967 | 148.9935 | 121.8684 | [7 empty] | 0.0252 | 0.3949 | 0.4247 | 4973.1477 | 0.3909 | 530.7622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.337 | -31.6912 | 33.0108 | 7972.3688 | 18.1261 | 588.5051 | [5 empty] | 143.7486 | 149.1029 | 122.9744 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0292 | 5002.5666 | 530.8641 |  |  |  |  | 144.0315 | 149.4296 | 122.2453 | [7 empty] | 0.1399 | 0.3721 | 0.4241 | 4971.6686 | 0.3463 | 531.1683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.3629 | -31.7329 | 33.0583 | 7972.414 | 18.126 | 589.0078 | [5 empty] | 144.3669 | 149.7444 | 123.5031 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0291 | 5002.5556 | 531.4608 |  |  |  |  | 144.6296 | 150.1556 | 122.8777 | [7 empty] | 0.0293 | 0.371 | 0.4009 | 4974.7371 | 0.3643 | 531.8419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.3951 | -31.7795 | 33.1122 | 7972.3675 | 18.1327 | 589.5876 | [5 empty] | 144.987 | 150.3876 | 124.0331 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0289 | 5002.5447 | 532.0566 |  |  |  |  | 145.3103 | 150.9122 | 123.6105 | [7 empty] | -0.0391 | 0.3332 | 0.3646 | 4979.153 | 0.3597 | 532.5409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.4167 | -31.8137 | 33.1512 | 7971.0114 | 18.1322 | 590.1081 | [5 empty] | 145.6086 | 151.0325 | 124.5646 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0288 | 5002.5337 | 532.6517 |  |  |  |  | 145.9646 | 151.5895 | 124.3667 | [7 empty] | -0.0709 | 0.254 | 0.2923 | 4985.3678 | 0.3076 | 533.1639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4445 | -31.857 | 33.2008 | 7969.9044 | 18.1409 | 590.7218 | [5 empty] | 146.2319 | 151.6791 | 125.0975 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0287 | 5002.523 | 533.2461 |  |  |  |  | 146.6252 | 152.2933 | 125.1507 | [7 empty] | -0.1233 | 0.1755 | 0.24 | 4992.0719 | 0.2787 | 533.8085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.4694 | -31.8944 | 33.2438 | 7969.4351 | 18.1393 | 591.2159 | [5 empty] | 146.8569 | 152.3274 | 125.6318 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0286 | 5002.5122 | 533.8396 |  |  |  |  | 146.7458 | 152.7798 | 125.1578 | [7 empty] | -0.4108 | 0.3755 | 0.5783 | 4986.2324 | 0.6534 | 534.2525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.6159 | -31.9521 | 33.3412 | 7976.9116 | 18.14 | 591.7169 | [5 empty] | 147.4835 | 152.9774 | 126.1675 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0285 | 5002.5015 | 534.4325 |  |  |  |  | 146.7753 | 152.8076 | 125.1826 | [7 empty] | -0.4085 | 0.3744 | 0.5757 | 4986.2463 | 0.6476 | 534.2778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.6518 | -31.9987 | 33.3962 | 7977.6838 | 18.1431 | 592.2418 | [5 empty] | 148.1117 | 153.6292 | 126.7046 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0284 | 5002.4909 | 535.0245 |  |  |  |  | 149.1807 | 154.267 | 126.5994 | [7 empty] | 0.5669 | 0.1588 | 0.5944 | 4975.0768 | 0.534 | 535.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.7985 | -32.0619 | 33.4996 | 7986.7991 | 18.1403 | 592.6682 | [5 empty] | 148.7416 | 154.2826 | 127.2432 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0283 | 5002.4803 | 535.6159 |  |  |  |  | 149.2736 | 154.6521 | 126.6472 | [7 empty] | 0.3304 | 0.2999 | 0.4638 | 4971.8985 | 0.3579 | 535.9493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.8008 | -32.115 | 33.5511 | 7986.6495 | 18.1475 | 593.2094 | [5 empty] | 149.3731 | 154.9377 | 127.7831 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0282 | 5002.4699 | 536.2064 |  |  |  |  | 149.8971 | 155.3055 | 127.3233 | [7 empty] | 0.3003 | 0.2466 | 0.405 | 4976.2928 | 0.3157 | 536.537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8405 | -32.1565 | 33.6025 | 7986.6185 | 18.151 | 593.7578 | [5 empty] | 150.0063 | 155.5946 | 128.3245 | [5 empty] | 0.0027 | -0.028 | 5002.4594 | 536.7963 |  |  |  |  | 150.5398 | 155.9521 | 128.0244 | [7 empty] | 0.2911 | 0.1782 | 0.3546 | 4981.1208 | 0.2859 | 537.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.8577 | -32.1884 | 33.6381 | 7984.8271 | 18.1501 | 594.2697 | [5 empty] | 150.6412 | 156.2532 | 128.8672 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0279 | 5002.449 | 537.3853 |  |  |  |  | 151.1499 | 156.6836 | 128.1469 | [7 empty] | 0.2748 | 0.376 | 0.4871 | 4968.4685 | 0.3741 | 537.7691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.8859 | -32.2295 | 33.6858 | 7984.9855 | 18.1498 | 594.7584 | [5 empty] | 151.2777 | 156.9135 | 129.4114 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0278 | 5002.4387 | 537.9737 |  |  |  |  | 151.8038 | 157.3342 | 128.8736 | [7 empty] | 0.2694 | 0.2981 | 0.4212 | 4973.8163 | 0.3239 | 538.3474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.9083 | -32.2858 | 33.7463 | 7986.1618 | 18.1573 | 595.296 | [5 empty] | 151.9159 | 157.5755 | 129.957 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0277 | 5002.4285 | 538.5613 |  |  |  |  | 152.4703 | 158.0122 | 129.6037 | [7 empty] | 0.2533 | 0.2297 | 0.3593 | 4978.8039 | 0.2804 | 538.9476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8229 | -32.2975 | 33.7326 | 7979.9513 | 18.1391 | 595.5985 | [5 empty] | 152.5557 | 158.2393 | 130.504 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0276 | 5002.4183 | 539.1481 |  |  |  |  | 152.5555 | 158.4119 | 129.6158 | [7 empty] | 0.0066 | 0.39 | 0.4177 | 4974.6529 | 0.3817 | 539.3004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8439 | -32.3486 | 33.7877 | 7980.2292 | 18.1464 | 596.1504 | [5 empty] | 153.1972 | 158.9047 | 131.0525 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0275 | 5002.4082 | 539.7342 |  |  |  |  | 153.2006 | 159.0707 | 130.3078 | [7 empty] | -0.008 | 0.3306 | 0.3583 | 4978.9917 | 0.333 | 539.88 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.7507 | -32.3646 | 33.7761 | 7974.0688 | 18.1309 | 596.4657 | [5 empty] | 153.8403 | 159.5719 | 131.6024 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0274 | 5002.3981 | 540.3196 |  |  |  |  | 153.9114 | 159.8254 | 131.0741 | [7 empty] | -0.0481 | 0.2766 | 0.3082 | 4983.6262 | 0.3034 | 540.5414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.8078 | -32.4823 | 33.9053 | 7978.2037 | 18.1888 | 597.4905 | [5 empty] | 154.4851 | 160.2408 | 132.1536 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0273 | 5002.3881 | 540.9042 |  |  |  |  | 154.6433 | 160.5549 | 131.9283 | [7 empty] | -0.061 | 0.1758 | 0.2128 | 4990.6316 | 0.2227 | 541.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8397 | -32.5336 | 33.9638 | 7979.771 | 18.1915 | 597.9786 | [5 empty] | 155.1316 | 160.9115 | 132.7064 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0272 | 5002.3781 | 541.4881 |  |  |  |  | 154.995 | 161.0755 | 132.2478 | [7 empty] | -0.1909 | 0.2362 | 0.3269 | 4990.0259 | 0.3623 | 541.6305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.8505 | -32.5286 | 33.9622 | 7978.9501 | 18.1489 | 598.0317 | [5 empty] | 155.7798 | 161.5839 | 133.2605 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0271 | 5002.3682 | 542.0712 |  |  |  |  | 155.6304 | 161.7147 | 132.9789 | [7 empty] | -0.2049 | 0.1557 | 0.2765 | 4995.6955 | 0.3128 | 542.1845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.8825 | -32.5782 | 34.0191 | 7980.3477 | 18.1511 | 598.5163 | [5 empty] | 156.4296 | 162.258 | 133.8161 | [5 empty] | 0.0026 | -0.027 | 5002.3584 | 542.6537 |  |  |  |  | 156.0908 | 162.3897 | 133.4295 | [7 empty] | -0.3738 | 0.2195 | 0.4499 | 4995.875 | 0.5058 | 542.7672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.9033 | -32.6271 | 34.072 | 7980.662 | 18.1562 | 599.039 | [5 empty] | 157.0811 | 162.9338 | 134.373 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0268 | 5002.3486 | 543.2353 |  |  |  |  | 158.5287 | 163.8194 | 134.9597 | [7 empty] | 0.6049 | -0.0473 | 0.6027 | 4988.1958 | 0.6183 | 543.9942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9269 | -32.6877 | 34.137 | 7982.7566 | 18.1634 | 599.5465 | [5 empty] | 157.7342 | 163.6114 | 134.9315 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0267 | 5002.3389 | 543.8163 |  |  |  |  | 158.4311 | 163.7132 | 134.8476 | [7 empty] | 0.6137 | -0.0387 | 0.6113 | 4987.3999 | 0.6122 | 543.9034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -9.9555 | -32.728 | 34.1839 | 7982.6375 | 18.1644 | 600.0449 | [5 empty] | 158.3891 | 164.2907 | 135.4913 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0266 | 5002.3292 | 544.3965 |  |  |  |  | 159.3032 | 164.9523 | 135.6614 | [7 empty] | 0.3314 | 0.0797 | 0.3456 | 4986.9595 | 0.3194 | 544.9595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -9.9525 | -32.7411 | 34.1957 | 7984.0562 | 18.1247 | 600.0506 | [5 empty] | 159.0456 | 164.9718 | 136.0526 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0265 | 5002.3196 | 544.976 |  |  |  |  | 159.8268 | 165.5852 | 135.7304 | [7 empty] | 0.3196 | 0.26 | 0.4274 | 4975.5791 | 0.3374 | 545.4961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -9.9666 | -32.8022 | 34.2584 | 7985.8128 | 18.1324 | 600.5549 | [5 empty] | 159.7038 | 165.6546 | 136.6153 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0264 | 5002.31 | 545.5548 |  |  |  |  | 160.536 | 166.3261 | 136.4613 | [7 empty] | 0.2946 | 0.215 | 0.3789 | 4979.1718 | 0.3066 | 546.1219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -10.004 | -32.8425 | 34.3079 | 7985.8517 | 18.1346 | 601.0704 | [5 empty] | 160.3636 | 166.3391 | 137.1795 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0263 | 5002.3005 | 546.1329 |  |  |  |  | 161.2266 | 167.0578 | 137.2587 | [7 empty] | 0.2486 | 0.1438 | 0.2992 | 4984.9853 | 0.256 | 546.7374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0357 | -32.8932 | 34.3658 | 7987.2321 | 18.1382 | 601.5617 | [5 empty] | 161.0252 | 167.0254 | 137.7451 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0262 | 5002.291 | 546.7102 |  |  |  |  | 161.7708 | 167.696 | 137.2385 | [7 empty] | 0.2669 | 0.3557 | 0.4645 | 4970.8868 | 0.3607 | 547.2722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.1105 | -32.9868 | 34.4772 | 7989.1401 | 18.188 | 602.5724 | [5 empty] | 161.6884 | 167.7134 | 138.3121 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0261 | 5002.2817 | 547.2868 |  |  |  |  | 162.5109 | 168.4619 | 138.1754 | [7 empty] | 0.2191 | 0.2411 | 0.344 | 4979.5193 | 0.277 | 547.9117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1383 | -33.0371 | 34.5336 | 7990.4869 | 18.1905 | 603.0471 | [5 empty] | 162.3533 | 168.4032 | 138.8806 | [5 empty] | 0.0025 | -0.026 | 5002.2723 | 547.8627 |  |  |  |  | 162.5385 | 168.5097 | 138.1896 | [7 empty] | 0.2054 | 0.2527 | 0.3447 | 4979.125 | 0.2597 | 547.9515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.2712 | -32.964 | 34.5031 | 7981.3788 | 18.1569 | 603.5124 | [5 empty] | 163.0199 | 169.0947 | 139.4505 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0259 | 5002.263 | 548.4379 |  |  |  |  | 163.3469 | 169.6786 | 138.9161 | [7 empty] | -0.0624 | 0.3786 | 0.4096 | 4977.8692 | 0.4039 | 548.9218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.2908 | -33.0182 | 34.5609 | 7982.5774 | 18.1623 | 604.0082 | [5 empty] | 163.6882 | 169.788 | 140.0219 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0258 | 5002.2538 | 549.0124 |  |  |  |  | 163.4028 | 169.9197 | 138.9083 | [7 empty] | -0.1984 | 0.4764 | 0.5408 | 4975.0456 | 0.5613 | 549.1213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.4479 | -32.9901 | 34.5813 | 7974.138 | 18.1729 | 604.9404 | [5 empty] | 164.3582 | 170.483 | 140.5947 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0257 | 5002.2445 | 549.5861 |  |  |  |  | 165.9878 | 171.422 | 141.0924 | [7 empty] | 0.7341 | -0.0128 | 0.7317 | 4982.963 | 0.729 | 550.3579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.4812 | -33.0418 | 34.6407 | 7974.4869 | 18.1836 | 605.5245 | [5 empty] | 165.0299 | 171.1798 | 141.1689 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0256 | 5002.2354 | 550.1591 |  |  |  |  | 166.0453 | 171.4771 | 141.17 | [7 empty] | 0.733 | -0.0252 | 0.7306 | 4983.7845 | 0.7227 | 550.403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.5098 | -33.0869 | 34.6924 | 7975.5647 | 18.183 | 605.9702 | [5 empty] | 165.7032 | 171.8783 | 141.7446 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0255 | 5002.2263 | 550.7315 |  |  |  |  | 166.2782 | 172.2411 | 141.2885 | [7 empty] | 0.3344 | 0.2236 | 0.415 | 4977.9401 | 0.3271 | 551.0279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.5455 | -33.1181 | 34.7331 | 7974.9641 | 18.1805 | 606.4398 | [5 empty] | 166.3783 | 172.5786 | 142.3217 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0254 | 5002.2173 | 551.3031 |  |  |  |  | 166.9384 | 172.9263 | 141.9524 | [7 empty] | 0.3178 | 0.1869 | 0.3802 | 4980.7303 | 0.3047 | 551.5861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.556 | -33.1706 | 34.7864 | 7975.0308 | 18.1886 | 606.9745 | [5 empty] | 167.055 | 173.2806 | 142.9003 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0253 | 5002.2083 | 551.874 |  |  |  |  | 167.5679 | 173.6902 | 142.0459 | [7 empty] | 0.3001 | 0.395 | 0.515 | 4968.0037 | 0.3893 | 552.206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.4844 | -33.2987 | 34.887 | 7983.4506 | 18.2037 | 607.293 | [5 empty] | 167.7335 | 173.9844 | 143.4804 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0252 | 5002.1994 | 552.4442 |  |  |  |  | 168.3083 | 174.4411 | 142.8658 | [7 empty] | 0.2835 | 0.3189 | 0.4443 | 4973.2898 | 0.3377 | 552.813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.5109 | -33.3448 | 34.939 | 7983.9615 | 18.207 | 607.784 | [5 empty] | 168.4136 | 174.69 | 144.0618 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0251 | 5002.1905 | 553.0137 |  |  |  |  | 168.9645 | 175.1094 | 143.6081 | [7 empty] | 0.2643 | 0.2472 | 0.3778 | 4978.3483 | 0.2897 | 553.3512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4244 | -33.48 | 35.0422 | 7992.6152 | 18.2246 | 608.1003 | [5 empty] | 169.0954 | 175.3973 | 144.6448 | [5 empty] | 0.0024 | -0.025 | 5002.1816 | 553.5825 |  |  |  |  | 169.359 | 175.71 | 143.9481 | [7 empty] | 0.115 | 0.3252 | 0.3678 | 4977.1624 | 0.2977 | 553.8332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.4505 | -33.5261 | 35.0941 | 7993.1525 | 18.2276 | 608.5861 | [5 empty] | 169.779 | 176.1064 | 145.2292 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0249 | 5002.1729 | 554.1505 |  |  |  |  | 170.0673 | 176.4571 | 144.7272 | [7 empty] | 0.0783 | 0.2668 | 0.3014 | 4981.8 | 0.2509 | 554.4307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.4985 | -33.5738 | 35.154 | 7994.1572 | 18.234 | 609.123 | [5 empty] | 170.4642 | 176.8173 | 145.815 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0248 | 5002.1641 | 554.7179 |  |  |  |  | 170.5535 | 177.1328 | 145.1667 | [7 empty] | -0.0578 | 0.3284 | 0.3583 | 4981.3201 | 0.3494 | 554.9691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5229 | -33.6196 | 35.2051 | 7993.7022 | 18.2417 | 609.6767 | [5 empty] | 171.1512 | 177.5299 | 146.4024 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0247 | 5002.1554 | 555.2846 |  |  |  |  | 171.2211 | 177.8335 | 145.9175 | [7 empty] | -0.0916 | 0.2663 | 0.3058 | 4986.102 | 0.3136 | 555.5254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.5073 | -33.6235 | 35.2043 | 7993.4644 | 18.2024 | 609.6803 | [5 empty] | 171.8398 | 178.2443 | 146.9911 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0246 | 5002.1468 | 555.8506 |  |  |  |  | 171.878 | 178.508 | 146.6225 | [7 empty] | -0.1082 | 0.2114 | 0.2606 | 4989.9885 | 0.277 | 556.059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.5812 | -33.7147 | 35.3134 | 7995.3772 | 18.2485 | 610.6446 | [5 empty] | 172.5302 | 178.9605 | 147.5814 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0245 | 5002.1382 | 556.4159 |  |  |  |  | 172.5493 | 179.2127 | 147.3366 | [7 empty] | -0.1358 | 0.1642 | 0.2339 | 4993.6582 | 0.2587 | 556.6145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.6098 | -33.7693 | 35.3742 | 7996.6043 | 18.2562 | 611.1623 | [5 empty] | 173.2223 | 179.6785 | 148.173 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0244 | 5002.1296 | 556.9805 |  |  |  |  | 172.7766 | 179.7764 | 147.537 | [7 empty] | -0.3875 | 0.296 | 0.5046 | 4991.5998 | 0.5621 | 557.0574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6375 | -33.8028 | 35.4146 | 7996.4142 | 18.2522 | 611.588 | [5 empty] | 173.9161 | 180.3982 | 148.7662 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0243 | 5002.1211 | 557.5444 |  |  |  |  | 173.5183 | 180.5489 | 148.308 | [7 empty] | -0.4097 | 0.2478 | 0.4937 | 4995.1904 | 0.5494 | 557.6622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6221 | -33.7945 | 35.4022 | 7995.1945 | 18.2078 | 611.5541 | [5 empty] | 174.6116 | 181.1197 | 149.3608 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0242 | 5002.1127 | 558.1076 |  |  |  |  | 176.13 | 182.1352 | 149.8467 | [7 empty] | 0.5505 | 0.0366 | 0.5516 | 4984.8255 | 0.538 | 558.8968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.6646 | -33.8478 | 35.4659 | 7996.4032 | 18.2173 | 612.1057 | [5 empty] | 175.3088 | 181.8429 | 149.9569 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0241 | 5002.1043 | 558.6701 |  |  |  |  | 176.0618 | 182.0672 | 149.7953 | [7 empty] | 0.5475 | 0.0353 | 0.5484 | 4984.9815 | 0.5216 | 558.8441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7214 | -33.9534 | 35.5837 | 7999.4128 | 18.2667 | 613.0566 | [5 empty] | 176.0077 | 182.568 | 150.5544 | [5 empty] | 0.0023 | -0.024 | 5002.0959 | 559.232 |  |  |  |  | 176.2308 | 182.5869 | 149.8581 | [7 empty] | 0.298 | 0.2039 | 0.3733 | 4980.6064 | 0.289 | 559.2466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.7478 | -34.0136 | 35.6492 | 8001.0724 | 18.2767 | 613.5822 | [5 empty] | 176.7083 | 183.2948 | 151.1535 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0239 | 5002.0876 | 559.7931 |  |  |  |  | 176.7692 | 183.227 | 149.8981 | [7 empty] | 0.2994 | 0.3851 | 0.5055 | 4969.3492 | 0.3768 | 559.7408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.7474 | -33.9933 | 35.6298 | 7999.3803 | 18.2276 | 613.5225 | [5 empty] | 177.4107 | 184.0235 | 151.754 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0238 | 5002.0793 | 560.3536 |  |  |  |  | 177.4797 | 184.0112 | 150.5671 | [7 empty] | 0.2538 | 0.3816 | 0.4771 | 4970.7362 | 0.3578 | 560.3441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.785 | -34.0394 | 35.6852 | 8000.8777 | 18.2284 | 613.965 | [5 empty] | 178.1148 | 184.7539 | 152.3559 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0237 | 5002.0711 | 560.9133 |  |  |  |  | 178.217 | 184.7664 | 151.3993 | [7 empty] | 0.23 | 0.3058 | 0.4005 | 4976.0536 | 0.2991 | 560.9229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.8164 | -34.0953 | 35.748 | 8002.4202 | 18.2363 | 614.474 | [5 empty] | 178.8206 | 185.4861 | 152.9593 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0236 | 5002.0629 | 561.4724 |  |  |  |  | 178.9198 | 185.5126 | 152.2155 | [7 empty] | 0.1841 | 0.2364 | 0.3173 | 4981.4967 | 0.2371 | 561.4927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.8456 | -34.146 | 35.8054 | 8003.3968 | 18.2423 | 614.9718 | [5 empty] | 179.5281 | 186.22 | 153.5643 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0235 | 5002.0548 | 562.0308 |  |  |  |  | 179.574 | 186.214 | 152.7027 | [7 empty] | 0.1775 | 0.2703 | 0.3421 | 4979.5945 | 0.2574 | 562.0263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.8633 | -34.1877 | 35.8505 | 8003.1544 | 18.2443 | 615.4411 | [5 empty] | 180.2374 | 186.9558 | 154.1706 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0234 | 5002.0467 | 562.5886 |  |  |  |  | 180.3473 | 187.2007 | 153.5453 | [7 empty] | 0.0119 | 0.28 | 0.3035 | 4983.0584 | 0.2723 | 562.7738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.9197 | -34.2807 | 35.9563 | 8005.3345 | 18.2862 | 616.3288 | [5 empty] | 180.9484 | 187.6934 | 154.7785 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0233 | 5002.0387 | 563.1456 |  |  |  |  | 180.9997 | 187.9465 | 153.9791 | [7 empty] | -0.0211 | 0.3501 | 0.3741 | 4979.5721 | 0.3476 | 563.3364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.9187 | -34.2929 | 35.9678 | 8005.8737 | 18.255 | 616.3975 | [5 empty] | 181.6611 | 188.4327 | 155.3878 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0232 | 5002.0307 | 563.702 |  |  |  |  | 181.6758 | 188.476 | 154.8414 | [7 empty] | 0.0646 | 0.1822 | 0.2146 | 4987.8487 | 0.1726 | 563.7345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.9377 | -34.1854 | 35.8712 | 7988.3311 | 18.2165 | 616.84 | [5 empty] | 182.3755 | 189.1739 | 155.9986 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0231 | 5002.0227 | 564.2577 |  |  |  |  | 182.518 | 189.7298 | 156.6653 | [7 empty] | -0.381 | -0.0498 | 0.3842 | 5012.951 | 0.3769 | 564.6732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -10.998 | -34.1626 | 35.868 | 7976.2808 | 18.2323 | 617.7872 | [5 empty] | 183.0917 | 189.9168 | 156.6109 | [5 empty] | 0.0022 | -0.023 | 5002.0148 | 564.8127 |  |  |  |  | 183.3078 | 190.5604 | 157.6103 | [7 empty] | -0.4281 | -0.1382 | 0.4455 | 5019.5284 | 0.4056 | 565.2919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -11.02 | -34.2141 | 35.9239 | 7977.5405 | 18.2363 | 618.2441 | [5 empty] | 183.8096 | 190.6616 | 157.2247 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0229 | 5002.0069 | 565.3671 |  |  |  |  | 183.2775 | 190.5187 | 157.5789 | [7 empty] | -0.4198 | -0.1404 | 0.4381 | 5019.4626 | 0.3908 | 565.2609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.1679 | -34.2751 | 36.0276 | 7985.8146 | 18.237 | 618.6478 | [5 empty] | 184.5292 | 191.4081 | 157.84 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0228 | 5001.9991 | 565.9207 |  |  |  |  | 184.8187 | 191.7052 | 156.7442 | [7 empty] | 0.2026 | 0.4384 | 0.5029 | 4969.0085 | 0.3889 | 566.1406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.1907 | -34.3289 | 36.086 | 7986.8978 | 18.2441 | 619.1413 | [5 empty] | 185.2506 | 192.1564 | 158.4567 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0227 | 5001.9913 | 566.4738 |  |  |  |  | 185.5775 | 192.4599 | 157.6997 | [7 empty] | 0.1809 | 0.3192 | 0.3858 | 4976.8249 | 0.2944 | 566.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.3551 | -34.4318 | 36.235 | 7994.1907 | 18.2895 | 620.0661 | [5 empty] | 185.9737 | 192.9066 | 159.0749 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0226 | 5001.9836 | 567.0261 |  |  |  |  | 186.3653 | 193.2887 | 158.6335 | [7 empty] | 0.1337 | 0.2338 | 0.2882 | 4983.1867 | 0.2233 | 567.3067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.3487 | -34.4338 | 36.2351 | 7993.9972 | 18.2527 | 620.0795 | [5 empty] | 186.6986 | 193.6585 | 159.6946 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0225 | 5001.9758 | 567.5778 |  |  |  |  | 187.0255 | 194.0447 | 159.0648 | [7 empty] | 0.1009 | 0.3067 | 0.3437 | 4979.5755 | 0.2789 | 567.8603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.3822 | -34.4887 | 36.2978 | 7996.3312 | 18.2564 | 620.5161 | [5 empty] | 187.4251 | 194.4123 | 160.3158 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0224 | 5001.9682 | 568.1288 |  |  |  |  | 187.7599 | 194.8066 | 159.9345 | [7 empty] | 0.0653 | 0.2235 | 0.254 | 4985.4964 | 0.2116 | 568.4162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.4085 | -34.5393 | 36.3541 | 7997.6895 | 18.26 | 620.966 | [5 empty] | 188.1535 | 195.1678 | 160.9385 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0223 | 5001.9606 | 568.6791 |  |  |  |  | 188.5194 | 195.632 | 160.5206 | [7 empty] | 0.047 | 0.2592 | 0.2851 | 4983.8014 | 0.2463 | 569.0162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.4472 | -34.5845 | 36.4093 | 7998.1611 | 18.266 | 621.4761 | [5 empty] | 188.8836 | 195.9252 | 161.5627 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0222 | 5001.953 | 569.2288 |  |  |  |  | 189.2065 | 196.3457 | 161.2455 | [7 empty] | 0.0262 | 0.2123 | 0.2358 | 4987.1521 | 0.2092 | 569.5331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.4692 | -34.6367 | 36.4658 | 7999.2062 | 18.2718 | 621.9502 | [5 empty] | 189.6154 | 196.6844 | 162.1884 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0222 | 5001.9455 | 569.7778 |  |  |  |  | 189.4078 | 196.9552 | 161.3362 | [7 empty] | -0.2528 | 0.3952 | 0.489 | 4982.7525 | 0.5228 | 569.9731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.4027 | -34.7736 | 36.5752 | 8009.0555 | 18.2879 | 622.2202 | [5 empty] | 190.349 | 197.4454 | 162.8156 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0221 | 5001.9379 | 570.3262 |  |  |  |  | 191.6581 | 198.3692 | 163.1071 | [7 empty] | 0.4353 | 0.0894 | 0.4473 | 4984.9257 | 0.4129 | 570.9892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4265 | -34.825 | 36.6315 | 8010.2225 | 18.2927 | 622.681 | [5 empty] | 191.0843 | 198.2082 | 163.4442 | [5 empty] | 0.0021 | -0.022 | 5001.9305 | 570.8738 |  |  |  |  | 191.6378 | 198.337 | 163.0788 | [7 empty] | 0.4451 | 0.0888 | 0.4566 | 4984.7315 | 0.4093 | 570.9661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.3403 | -34.9629 | 36.7358 | 8018.8053 | 18.3124 | 622.994 | [5 empty] | 191.8213 | 198.9728 | 164.0744 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.9231 | 571.4209 |  |  |  |  | 191.8402 | 198.9319 | 163.1796 | [7 empty] | 0.1771 | 0.2615 | 0.3331 | 4980.7003 | 0.2488 | 571.3916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.3685 | -35.007 | 36.7866 | 8019.245 | 18.3156 | 623.4587 | [5 empty] | 192.5602 | 199.7393 | 164.7061 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0218 | 5001.9157 | 571.9673 |  |  |  |  | 192.7665 | 200.2528 | 164.2284 | [7 empty] | -0.1192 | 0.3128 | 0.3559 | 4984.6647 | 0.3666 | 572.3323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.3685 | -34.9387 | 36.7218 | 8006.0571 | 18.2872 | 623.8714 | [5 empty] | 193.3007 | 200.5075 | 165.3392 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0217 | 5001.9083 | 572.513 |  |  |  |  | 192.825 | 200.3202 | 164.2225 | [7 empty] | -0.1159 | 0.3341 | 0.3748 | 4983.3139 | 0.3787 | 572.3801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.4159 | -34.9854 | 36.781 | 8007.5555 | 18.2911 | 624.3387 | [5 empty] | 194.0431 | 201.2776 | 165.9739 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0216 | 5001.9011 | 573.0581 |  |  |  |  | 194.468 | 201.4754 | 165.0951 | [7 empty] | 0.354 | 0.3006 | 0.4772 | 4974.3178 | 0.3591 | 573.1978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.44 | -34.9037 | 36.7108 | 7993.0911 | 18.2628 | 624.8136 | [5 empty] | 194.7872 | 202.0495 | 166.61 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0215 | 5001.8938 | 573.6025 |  |  |  |  | 194.9553 | 202.1518 | 165.5827 | [7 empty] | 0.2211 | 0.3417 | 0.4241 | 4975.0225 | 0.3166 | 573.6745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.4817 | -34.9431 | 36.7614 | 7993.5234 | 18.265 | 625.2797 | [5 empty] | 195.533 | 202.8232 | 167.2477 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.8866 | 574.1463 |  |  |  |  | 196.2045 | 203.4541 | 167.1046 | [7 empty] | 0.1509 | 0.192 | 0.2602 | 4985.6432 | 0.205 | 574.5882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.5066 | -34.9957 | 36.8192 | 7994.6761 | 18.2715 | 625.7549 | [5 empty] | 196.2806 | 203.5988 | 167.8869 | [5 empty] | 0.002 | -0.0213 | 5001.8794 | 574.6894 |  |  |  |  | 196.9559 | 204.0492 | 167.9976 | [7 empty] | 0.246 | 0.0384 | 0.2512 | 4992.5841 | 0.2312 | 575.0039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.5445 | -35.0364 | 36.8698 | 7994.7814 | 18.2757 | 626.2453 | [5 empty] | 197.03 | 204.3762 | 168.5275 | [5 empty] | 0.002 | -0.0212 | 5001.8722 | 575.2318 |  |  |  |  | 197.6243 | 204.7188 | 168.7282 | [7 empty] | 0.2399 | -0.0233 | 0.2379 | 4996.4198 | 0.238 | 575.4703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.5731 | -35.0903 | 36.93 | 7997.0984 | 18.2781 | 626.6497 | [5 empty] | 197.7811 | 205.1554 | 169.1697 | [5 empty] | 0.002 | -0.0211 | 5001.8651 | 575.7737 |  |  |  |  | 198.3584 | 205.4811 | 169.6126 | [7 empty] | 0.2024 | -0.1077 | 0.2183 | 5002.3347 | 0.2401 | 575.9996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.6029 | -35.1349 | 36.9818 | 7997.3141 | 18.2836 | 627.1403 | [5 empty] | 198.534 | 205.9364 | 169.8134 | [5 empty] | 0.002 | -0.0211 | 5001.858 | 576.3148 |  |  |  |  | 199.1679 | 206.3159 | 170.5249 | [7 empty] | 0.1743 | -0.1818 | 0.2356 | 5007.405 | 0.2633 | 576.5771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.63 | -35.1687 | 37.0226 | 7996.6063 | 18.2842 | 627.596 | [5 empty] | 199.2886 | 206.7193 | 170.4586 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.851 | 576.8554 |  |  |  |  | 199.9832 | 207.1717 | 171.4544 | [7 empty] | 0.1341 | -0.2538 | 0.2677 | 5012.6295 | 0.2877 | 577.1669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.6652 | -35.2114 | 37.0742 | 7996.8833 | 18.2888 | 628.08 | [5 empty] | 200.0451 | 207.504 | 171.1053 | [5 empty] | 0.002 | -0.0209 | 5001.8439 | 577.3953 |  |  |  |  | 200.1954 | 207.7137 | 171.9024 | [7 empty] | -0.1298 | -0.2199 | 0.2387 | 5016.7617 | 0.1782 | 577.5393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.6933 | -35.2544 | 37.124 | 7997.3776 | 18.2914 | 628.5267 | [5 empty] | 200.8033 | 208.2905 | 171.7535 | [5 empty] | 0.002 | -0.0208 | 5001.837 | 577.9345 |  |  |  |  | 200.5156 | 208.3287 | 172.8277 | [7 empty] | -0.4192 | -0.3267 | 0.5205 | 5029.8765 | 0.4007 | 577.9606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7316 | -35.2917 | 37.1715 | 7997.4634 | 18.2931 | 628.9858 | [5 empty] | 201.5632 | 209.0789 | 172.4033 | [5 empty] | 0.002 | -0.0207 | 5001.8301 | 578.4731 |  |  |  |  | 202.2767 | 209.618 | 171.6529 | [7 empty] | 0.3331 | 0.3485 | 0.4959 | 4972.4175 | 0.3706 | 578.8403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.7589 | -35.3275 | 37.2142 | 7996.3591 | 18.2975 | 629.4906 | [5 empty] | 202.325 | 209.8691 | 173.0545 | [5 empty] | 0.002 | -0.0206 | 5001.8232 | 579.0111 |  |  |  |  | 202.9443 | 210.3797 | 172.1111 | [7 empty] | 0.2998 | 0.4104 | 0.5239 | 4969.6044 | 0.3901 | 579.3577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.7865 | -35.369 | 37.2624 | 7996.6628 | 18.2998 | 629.9358 | [5 empty] | 203.0885 | 210.6612 | 173.7073 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.8164 | 579.5484 |  |  |  |  | 203.6962 | 211.1756 | 172.9915 | [7 empty] | 0.2549 | 0.3381 | 0.4389 | 4974.9098 | 0.3283 | 579.8964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.8101 | -35.4016 | 37.3008 | 7996.4032 | 18.2968 | 630.3308 | [5 empty] | 203.8538 | 211.4551 | 174.3616 | [5 empty] | 0.002 | -0.0204 | 5001.8095 | 580.0851 |  |  |  |  | 204.4553 | 212.0319 | 173.5177 | [7 empty] | 0.2236 | 0.4028 | 0.4778 | 4971.895 | 0.3637 | 580.4739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.8324 | -35.4417 | 37.346 | 7995.9716 | 18.3006 | 630.8039 | [5 empty] | 204.6208 | 212.2508 | 175.0174 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.8027 | 580.6212 |  |  |  |  | 205.1747 | 212.7498 | 174.346 | [7 empty] | 0.2132 | 0.3224 | 0.4027 | 4976.8621 | 0.3033 | 580.9564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.8608 | -35.4827 | 37.394 | 7995.8032 | 18.3049 | 631.2835 | [5 empty] | 205.3897 | 213.0484 | 175.6747 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.796 | 581.1566 |  |  |  |  | 205.9627 | 213.5807 | 175.2661 | [7 empty] | 0.1693 | 0.247 | 0.3154 | 4982.3038 | 0.2405 | 581.5129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -11.9423 | -35.5425 | 37.4766 | 7994.5392 | 18.3397 | 632.1935 | [5 empty] | 206.1603 | 213.8478 | 176.3335 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0202 | 5001.7892 | 581.6914 |  |  |  |  | 206.7463 | 214.3931 | 176.2438 | [7 empty] | 0.1267 | 0.1471 | 0.2087 | 4989.1356 | 0.1641 | 582.0552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -11.9522 | -35.5943 | 37.529 | 7995.1126 | 18.3458 | 632.6514 | [5 empty] | 206.9327 | 214.6491 | 176.9939 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0201 | 5001.7826 | 582.2256 |  |  |  |  | 206.8319 | 214.8951 | 176.1475 | [7 empty] | -0.135 | 0.354 | 0.3983 | 4983.0907 | 0.4038 | 582.3892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -11.9559 | -35.5933 | 37.5293 | 7995.5703 | 18.3088 | 632.6175 | [5 empty] | 207.7069 | 215.4522 | 177.6558 | [5 empty] | 0.0019 | -0.02 | 5001.7759 | 582.7591 |  |  |  |  | 207.6297 | 215.7414 | 177.0768 | [7 empty] | -0.1816 | 0.2806 | 0.3522 | 4988.4458 | 0.3754 | 582.9508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -11.9911 | -35.6311 | 37.5764 | 7995.7421 | 18.3103 | 633.0608 | [5 empty] | 208.4828 | 216.2572 | 178.3192 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0199 | 5001.7693 | 583.292 |  |  |  |  | 208.4336 | 216.6061 | 178.0268 | [7 empty] | -0.2382 | 0.2071 | 0.3305 | 4994.0361 | 0.3649 | 583.5225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -12.0199 | -35.6814 | 37.6334 | 7996.8917 | 18.316 | 633.5187 | [5 empty] | 209.2606 | 217.064 | 178.9842 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0198 | 5001.7627 | 583.8243 |  |  |  |  | 209.1417 | 217.3963 | 178.5022 | [7 empty] | -0.258 | 0.2686 | 0.3883 | 4990.9241 | 0.4247 | 584.043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.0678 | -35.7646 | 37.7276 | 7997.9747 | 18.3518 | 634.3405 | [5 empty] | 210.0401 | 217.8727 | 179.6506 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0197 | 5001.7562 | 584.356 |  |  |  |  | 209.8207 | 217.9259 | 179.3874 | [7 empty] | -0.1798 | 0.107 | 0.2215 | 4998.53 | 0.2444 | 584.3909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.0991 | -35.8016 | 37.7728 | 7997.899 | 18.3532 | 634.7829 | [5 empty] | 210.8215 | 218.6833 | 180.3186 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7496 | 584.887 |  |  |  |  | 210.599 | 218.7879 | 179.9983 | [7 empty] | -0.2091 | 0.1441 | 0.2671 | 4997.0517 | 0.2947 | 584.9554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1279 | -35.8742 | 37.8508 | 8001.5811 | 18.3644 | 635.2361 | [5 empty] | 211.6046 | 219.4957 | 180.9882 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7432 | 585.4174 |  |  |  |  | 211.5957 | 219.9453 | 181.7548 | [7 empty] | -0.4152 | -0.0984 | 0.4245 | 5015.823 | 0.3898 | 585.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.163 | -35.9322 | 37.9171 | 8004.1152 | 18.3707 | 635.6697 | [5 empty] | 212.3895 | 220.3099 | 181.6592 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0195 | 5001.7368 | 585.9472 |  |  |  |  | 213.0588 | 221.1021 | 181.0276 | [7 empty] | 0.0988 | 0.3973 | 0.4279 | 4975.5236 | 0.3559 | 586.4609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.1942 | -35.9961 | 37.9877 | 8007.6086 | 18.3763 | 636.0659 | [5 empty] | 213.1762 | 221.126 | 182.3318 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0194 | 5001.7304 | 586.4764 |  |  |  |  | 213.0986 | 221.153 | 181.0872 | [7 empty] | 0.0888 | 0.3926 | 0.4211 | 4976.0192 | 0.3441 | 586.4939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2312 | -36.0578 | 38.0581 | 8010.1154 | 18.386 | 636.5395 | [5 empty] | 213.9647 | 221.944 | 183.006 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0193 | 5001.724 | 587.0049 |  |  |  |  | 213.8971 | 222.0175 | 181.9568 | [7 empty] | 0.0388 | 0.3457 | 0.3669 | 4979.8725 | 0.3134 | 587.0523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.2537 | -36.1256 | 38.1296 | 8013.5778 | 18.3933 | 636.9444 | [5 empty] | 214.755 | 222.7638 | 183.6816 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0192 | 5001.7176 | 587.5329 |  |  |  |  | 214.6489 | 222.8157 | 182.8232 | [7 empty] | -0.0038 | 0.2812 | 0.3004 | 4984.5677 | 0.2698 | 587.5662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.2804 | -36.1856 | 38.1951 | 8015.6094 | 18.402 | 637.4058 | [5 empty] | 215.5471 | 223.5856 | 184.3588 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7113 | 588.0602 |  |  |  |  | 215.4411 | 223.6266 | 183.8501 | [7 empty] | -0.0436 | 0.1667 | 0.1913 | 4992.0527 | 0.1871 | 588.0865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.3013 | -36.2559 | 38.2685 | 8019.1643 | 18.4106 | 637.8192 | [5 empty] | 216.341 | 224.4091 | 185.0376 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.705 | 588.5869 |  |  |  |  | 216.2204 | 224.4509 | 184.7232 | [7 empty] | -0.0819 | 0.1072 | 0.1515 | 4996.3433 | 0.1624 | 588.6135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.336 | -36.3062 | 38.3274 | 8021.3514 | 18.4125 | 638.2058 | [5 empty] | 217.1367 | 225.2346 | 185.7179 | [5 empty] | 0.0018 | -0.019 | 5001.6987 | 589.113 |  |  |  |  | 216.9636 | 225.2797 | 185.272 | [7 empty] | -0.1089 | 0.1548 | 0.206 | 4994.2252 | 0.2198 | 589.1416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.3724 | -36.3784 | 38.4074 | 8025.2984 | 18.4234 | 638.652 | [5 empty] | 217.9342 | 226.0619 | 186.3997 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0189 | 5001.6925 | 589.6384 |  |  |  |  | 217.7556 | 226.1024 | 186.2395 | [7 empty] | -0.1482 | 0.0642 | 0.1715 | 5000.3044 | 0.1878 | 589.6641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.4082 | -36.4362 | 38.4738 | 8027.2839 | 18.4323 | 639.1238 | [5 empty] | 218.7335 | 226.8911 | 187.0831 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0188 | 5001.6863 | 590.1633 |  |  |  |  | 218.5429 | 226.9876 | 186.8441 | [7 empty] | -0.1845 | 0.1099 | 0.2264 | 4998.5064 | 0.2491 | 590.2243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.4583 | -36.4825 | 38.5339 | 8028.7438 | 18.4373 | 639.5794 | [5 empty] | 219.5346 | 227.7221 | 187.768 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0187 | 5001.6802 | 590.6875 |  |  |  |  | 219.3547 | 227.8368 | 187.7129 | [7 empty] | -0.212 | 0.0579 | 0.2271 | 5002.0987 | 0.2432 | 590.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.4663 | -36.3944 | 38.4532 | 8014.0053 | 18.4067 | 639.9949 | [5 empty] | 220.3375 | 228.5551 | 188.4544 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0186 | 5001.6741 | 591.2112 |  |  |  |  | 220.3933 | 229.2812 | 189.3041 | [7 empty] | -0.5479 | -0.0298 | 0.5498 | 5014.6213 | 0.5353 | 591.6662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.5084 | -36.4377 | 38.5079 | 8014.6414 | 18.4119 | 640.4635 | [5 empty] | 221.1423 | 229.3899 | 189.1424 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.668 | 591.7342 |  |  |  |  | 221.1362 | 230.0928 | 189.8058 | [7 empty] | -0.5562 | 0.026 | 0.5598 | 5011.6041 | 0.5619 | 592.1732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5275 | -36.3596 | 38.4404 | 8001.2706 | 18.3852 | 640.9014 | [5 empty] | 221.9488 | 230.2266 | 189.832 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6619 | 592.2566 |  |  |  |  | 221.2241 | 230.1959 | 189.9003 | [7 empty] | -0.5666 | 0.0242 | 0.57 | 5011.9323 | 0.567 | 592.2375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.5587 | -36.4058 | 38.4943 | 8001.8981 | 18.3909 | 641.3625 | [5 empty] | 222.7571 | 231.0651 | 190.5231 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0184 | 5001.6559 | 592.7784 |  |  |  |  | 223.0706 | 231.23 | 189.4418 | [7 empty] | 0.2859 | 0.3411 | 0.4582 | 4974.9971 | 0.3354 | 592.8808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.5896 | -36.4489 | 38.5451 | 8002.5644 | 18.394 | 641.7914 | [5 empty] | 223.5673 | 231.9056 | 191.2158 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0183 | 5001.6498 | 593.2997 |  |  |  |  | 224.5212 | 232.6095 | 190.8631 | [7 empty] | 0.3434 | 0.2401 | 0.4284 | 4979.4679 | 0.3325 | 593.7349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.6255 | -36.4915 | 38.5973 | 8002.6456 | 18.4004 | 642.2794 | [5 empty] | 224.3793 | 232.7479 | 191.91 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0182 | 5001.6439 | 593.8203 |  |  |  |  | 225.1399 | 233.3716 | 190.9033 | [7 empty] | 0.3282 | 0.432 | 0.5561 | 4969.0605 | 0.4104 | 594.2046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6297 | -36.4889 | 38.5963 | 8002.6146 | 18.3673 | 642.272 | [5 empty] | 225.1931 | 233.5921 | 192.6057 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.638 | 594.3403 |  |  |  |  | 225.9941 | 234.2409 | 192.0693 | [7 empty] | 0.2812 | 0.2918 | 0.4173 | 4978.0034 | 0.312 | 594.7387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.6571 | -36.5304 | 38.6445 | 8002.5885 | 18.3719 | 642.7302 | [5 empty] | 226.0087 | 234.4382 | 193.303 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.632 | 594.8597 |  |  |  |  | 226.8495 | 235.1393 | 193.0723 | [7 empty] | 0.2378 | 0.212 | 0.3297 | 4983.4684 | 0.2527 | 595.2887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.7258 | -36.6136 | 38.7457 | 8003.4343 | 18.4114 | 643.6192 | [5 empty] | 226.8261 | 235.2862 | 194.0019 | [5 empty] | 0.0017 | -0.018 | 5001.6261 | 595.3785 |  |  |  |  | 226.923 | 235.64 | 193.0409 | [7 empty] | -0.0274 | 0.3889 | 0.4079 | 4979.417 | 0.3732 | 595.5945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.753 | -36.6549 | 38.7937 | 8003.6466 | 18.4147 | 644.0552 | [5 empty] | 227.6454 | 236.1361 | 194.7023 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6203 | 595.8967 |  |  |  |  | 228.2264 | 236.6928 | 196.4504 | [7 empty] | -0.1312 | -0.4138 | 0.4176 | 5026.9151 | 0.3281 | 596.2352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.753 | -36.663 | 38.8014 | 8004.7842 | 18.384 | 644.035 | [5 empty] | 228.4665 | 236.9879 | 195.4043 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0178 | 5001.6145 | 596.4143 |  |  |  |  | 228.4688 | 237.2779 | 197.0305 | [7 empty] | -0.3961 | -0.4103 | 0.5589 | 5032.5714 | 0.4114 | 596.5902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.7884 | -36.6923 | 38.8409 | 8003.5908 | 18.3863 | 644.5038 | [5 empty] | 229.2894 | 237.8415 | 196.1078 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0177 | 5001.6087 | 596.9314 |  |  |  |  | 230.1758 | 238.5751 | 195.0871 | [7 empty] | 0.3531 | 0.4564 | 0.5901 | 4967.4452 | 0.4352 | 597.3743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.7446 | -36.8653 | 38.9899 | 8011.8524 | 18.4397 | 645.2325 | [5 empty] | 230.1141 | 238.6971 | 196.8129 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.6029 | 597.4478 |  |  |  |  | 230.9075 | 239.3967 | 195.6224 | [7 empty] | 0.3237 | 0.5045 | 0.6134 | 4965.4684 | 0.4544 | 597.8688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.7709 | -36.8952 | 39.0269 | 8010.8576 | 18.4399 | 645.6599 | [5 empty] | 230.9406 | 239.5545 | 197.5196 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.5972 | 597.9636 |  |  |  |  | 231.7486 | 240.2711 | 196.6512 | [7 empty] | 0.2816 | 0.4106 | 0.5116 | 4971.6345 | 0.3801 | 598.3934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.7561 | -36.8976 | 39.0244 | 8010.2623 | 18.4108 | 645.6826 | [5 empty] | 231.769 | 240.4139 | 198.2278 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0175 | 5001.5915 | 598.4789 |  |  |  |  | 232.4534 | 241.0584 | 197.2133 | [7 empty] | 0.2502 | 0.4414 | 0.5218 | 4970.6557 | 0.391 | 598.8641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.6816 | -37.0476 | 39.1421 | 8020.432 | 18.4333 | 645.9562 | [5 empty] | 232.5992 | 241.2751 | 198.9376 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0174 | 5001.5858 | 598.9935 |  |  |  |  | 233.263 | 241.9046 | 198.1684 | [7 empty] | 0.2116 | 0.3637 | 0.4351 | 4975.8332 | 0.3272 | 599.3686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.7503 | -37.1173 | 39.2303 | 8019.7647 | 18.4686 | 646.8388 | [5 empty] | 233.4313 | 242.1383 | 199.649 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0173 | 5001.5801 | 599.5076 |  |  |  |  | 233.8383 | 242.676 | 199.1197 | [7 empty] | 0.0402 | 0.2852 | 0.305 | 4983.9372 | 0.2609 | 599.8269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.7939 | -37.1643 | 39.289 | 8021.0341 | 18.4743 | 647.2866 | [5 empty] | 234.2651 | 243.0033 | 200.3619 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0172 | 5001.5745 | 600.021 |  |  |  |  | 234.7082 | 243.578 | 200.1276 | [7 empty] | 0.0065 | 0.2055 | 0.2228 | 4989.1075 | 0.2026 | 600.3612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.8101 | -37.215 | 39.3424 | 8021.7558 | 18.4806 | 647.7253 | [5 empty] | 235.1008 | 243.8703 | 201.0764 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0172 | 5001.5689 | 600.5339 |  |  |  |  | 235.2575 | 244.3214 | 201.0498 | [7 empty] | -0.1623 | 0.1294 | 0.2199 | 4997.0074 | 0.2438 | 600.8001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.8459 | -37.2644 | 39.4008 | 8023.0199 | 18.4868 | 648.1692 | [5 empty] | 235.9384 | 244.7392 | 201.7925 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.5634 | 601.0462 |  |  |  |  | 236.0663 | 245.1875 | 201.9822 | [7 empty] | -0.2099 | 0.0667 | 0.2275 | 5001.5231 | 0.2468 | 601.3099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.8759 | -37.286 | 39.4311 | 8021.4731 | 18.4841 | 648.5766 | [5 empty] | 236.7778 | 245.6099 | 202.5101 | [5 empty] | 0.0016 | -0.017 | 5001.5578 | 601.5579 |  |  |  |  | 236.4643 | 245.9178 | 202.9273 | [7 empty] | -0.4885 | -0.0051 | 0.4903 | 5011.5602 | 0.4792 | 601.7385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.9067 | -37.337 | 39.4894 | 8023.054 | 18.4892 | 648.9919 | [5 empty] | 237.619 | 246.4826 | 203.2293 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5523 | 602.0691 |  |  |  |  | 237.2189 | 246.7176 | 203.7262 | [7 empty] | -0.5179 | -0.0449 | 0.5203 | 5014.3899 | 0.4943 | 602.2064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -12.9417 | -37.3843 | 39.5456 | 8023.7979 | 18.4961 | 649.4552 | [5 empty] | 238.4621 | 247.3572 | 203.9501 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5468 | 602.5796 |  |  |  |  | 239.1282 | 248.0827 | 202.9928 | [7 empty] | 0.1732 | 0.4466 | 0.4942 | 4972.3728 | 0.3847 | 603.0019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -12.9976 | -37.4657 | 39.6409 | 8024.5005 | 18.5316 | 650.2847 | [5 empty] | 239.307 | 248.2337 | 204.6725 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0168 | 5001.5413 | 603.0896 |  |  |  |  | 239.1817 | 248.1411 | 203.0502 | [7 empty] | 0.1699 | 0.4441 | 0.4907 | 4972.5849 | 0.3771 | 603.0358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.033 | -37.5085 | 39.693 | 8025.1885 | 18.5354 | 650.7126 | [5 empty] | 240.1537 | 249.1121 | 205.3964 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0167 | 5001.5359 | 603.599 |  |  |  |  | 240.0068 | 249.0095 | 203.9008 | [7 empty] | 0.1434 | 0.4046 | 0.4445 | 4975.3578 | 0.3447 | 603.5396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.0568 | -37.5558 | 39.7456 | 8026.2476 | 18.539 | 651.1139 | [5 empty] | 241.0023 | 249.9924 | 206.1219 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0166 | 5001.5304 | 604.1078 |  |  |  |  | 240.825 | 249.9134 | 204.7682 | [7 empty] | 0.087 | 0.3729 | 0.3987 | 4978.3362 | 0.322 | 604.0622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.0568 | -37.557 | 39.7468 | 8026.717 | 18.5079 | 651.0865 | [5 empty] | 241.8528 | 250.8746 | 206.849 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5251 | 604.616 |  |  |  |  | 242.3858 | 251.3961 | 206.557 | [7 empty] | 0.1154 | 0.1923 | 0.2378 | 4987.6378 | 0.1821 | 604.9157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.0853 | -37.5815 | 39.7794 | 8025.5144 | 18.5059 | 651.4852 | [5 empty] | 242.7051 | 251.7588 | 207.5777 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5197 | 605.1237 |  |  |  |  | 243.2182 | 252.2641 | 207.4325 | [7 empty] | 0.0917 | 0.1455 | 0.1853 | 4990.7207 | 0.1441 | 605.4131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.1172 | -37.6412 | 39.8463 | 8027.7312 | 18.5148 | 651.9251 | [5 empty] | 243.5592 | 252.6448 | 208.3079 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.5144 | 605.6308 |  |  |  |  | 243.8698 | 252.8104 | 208.2075 | [7 empty] | 0.1455 | 0.0382 | 0.1539 | 4995.4372 | 0.1306 | 605.7253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.1576 | -37.6761 | 39.8927 | 8027.6158 | 18.5176 | 652.3636 | [5 empty] | 244.4152 | 253.5328 | 209.0397 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0163 | 5001.5091 | 606.1373 |  |  |  |  | 244.8383 | 253.8309 | 209.2588 | [7 empty] | 0.1074 | -0.0217 | 0.1059 | 4999.5356 | 0.1079 | 606.3069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.2122 | -37.7601 | 39.99 | 8028.5796 | 18.5531 | 653.1837 | [5 empty] | 245.273 | 254.4228 | 209.7732 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.5038 | 606.6432 |  |  |  |  | 245.4189 | 254.5315 | 209.2206 | [7 empty] | 0.1126 | 0.1668 | 0.2141 | 4989.148 | 0.1575 | 606.7049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.2082 | -37.7654 | 39.9938 | 8029.0018 | 18.5251 | 653.1833 | [5 empty] | 246.1327 | 255.3146 | 210.5082 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.4986 | 607.1486 |  |  |  |  | 246.1465 | 255.4219 | 209.317 | [7 empty] | 0.0935 | 0.3646 | 0.3917 | 4978.8435 | 0.3133 | 607.2092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.2773 | -37.8423 | 40.0892 | 8029.3216 | 18.5606 | 654.0371 | [5 empty] | 246.9943 | 256.2084 | 211.2448 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0161 | 5001.4933 | 607.6534 |  |  |  |  | 246.9164 | 256.2326 | 210.1552 | [7 empty] | 0.0634 | 0.3157 | 0.3375 | 4982.1585 | 0.2756 | 607.667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.3036 | -37.8733 | 40.1273 | 8028.9258 | 18.5596 | 654.4188 | [5 empty] | 247.8577 | 257.104 | 211.9829 | [5 empty] | 0.0015 | -0.016 | 5001.4881 | 608.1576 |  |  |  |  | 248.2306 | 257.2953 | 213.6099 | [7 empty] | -0.0394 | -0.4587 | 0.4446 | 5026.5242 | 0.3753 | 608.2651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.3344 | -37.9096 | 40.1719 | 8028.6397 | 18.5626 | 654.8509 | [5 empty] | 248.723 | 258.0017 | 212.7227 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.4829 | 608.6612 |  |  |  |  | 250.1285 | 258.6279 | 212.7072 | [7 empty] | 0.6659 | 0.0604 | 0.6687 | 4983.2223 | 0.6174 | 609.0117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.3579 | -37.9696 | 40.2363 | 8030.8573 | 18.5703 | 655.263 | [5 empty] | 249.5901 | 258.9012 | 213.4641 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4778 | 609.1643 |  |  |  |  | 251.0003 | 259.5394 | 213.6794 | [7 empty] | 0.632 | -0.0027 | 0.6307 | 4987.3673 | 0.6028 | 609.5203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.3945 | -38.0036 | 40.2806 | 8030.9904 | 18.5708 | 655.6581 | [5 empty] | 250.4591 | 259.8027 | 214.207 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4726 | 609.6668 |  |  |  |  | 251.8882 | 260.4923 | 214.6247 | [7 empty] | 0.5881 | -0.0456 | 0.5874 | 4990.6349 | 0.576 | 610.0502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4263 | -38.0612 | 40.3456 | 8033.6054 | 18.5766 | 656.0424 | [5 empty] | 251.3299 | 260.7061 | 214.9516 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0157 | 5001.4675 | 610.1688 |  |  |  |  | 252.6708 | 261.3121 | 215.4715 | [7 empty] | 0.5603 | -0.0938 | 0.5642 | 4993.838 | 0.5674 | 610.5046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.4515 | -38.1347 | 40.4233 | 8037.6236 | 18.5865 | 656.4299 | [5 empty] | 252.2027 | 261.6115 | 215.6977 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4625 | 610.6702 |  |  |  |  | 253.5588 | 262.2637 | 216.435 | [7 empty] | 0.5153 | -0.142 | 0.5292 | 4997.3966 | 0.5469 | 611.0304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.4855 | -38.0559 | 40.3605 | 8025.027 | 18.5621 | 656.8693 | [5 empty] | 253.0773 | 262.5187 | 216.4454 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4574 | 611.171 |  |  |  |  | 253.8504 | 262.8787 | 217.3124 | [7 empty] | 0.2467 | -0.2189 | 0.3185 | 5007.2369 | 0.3466 | 611.3693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.5154 | -38.1107 | 40.4222 | 8027.0548 | 18.5682 | 657.2693 | [5 empty] | 253.9537 | 263.428 | 217.1948 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4524 | 611.6713 |  |  |  |  | 254.1681 | 263.5313 | 218.2053 | [7 empty] | -0.0269 | -0.2901 | 0.2761 | 5016.8736 | 0.2324 | 611.7281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.5284 | -38.0493 | 40.3687 | 8016.7993 | 18.5429 | 657.6093 | [5 empty] | 254.832 | 264.3391 | 217.9457 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0154 | 5001.4474 | 612.171 |  |  |  |  | 254.5196 | 264.1868 | 219.1573 | [7 empty] | -0.2835 | -0.3802 | 0.4629 | 5027.172 | 0.3344 | 612.0876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.5692 | -38.095 | 40.4255 | 8017.8959 | 18.5485 | 658.0396 | [5 empty] | 255.7122 | 265.2522 | 218.6982 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4424 | 612.6701 |  |  |  |  | 256.367 | 265.5837 | 217.5048 | [7 empty] | 0.4265 | 0.3696 | 0.5735 | 4971.938 | 0.4224 | 612.8509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.5891 | -38.1583 | 40.4919 | 8020.3172 | 18.5573 | 658.4494 | [5 empty] | 256.5943 | 266.1673 | 219.4523 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0152 | 5001.4375 | 613.1687 |  |  |  |  | 257.1907 | 266.4732 | 218.4584 | [7 empty] | 0.3741 | 0.3096 | 0.4943 | 4976.269 | 0.366 | 613.3351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.7338 | -38.1345 | 40.5184 | 8016.613 | 18.5517 | 658.9872 | [5 empty] | 257.4782 | 267.0842 | 220.2081 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0152 | 5001.4325 | 613.6668 |  |  |  |  | 258.0709 | 267.4249 | 219.4275 | [7 empty] | 0.3235 | 0.2602 | 0.4237 | 4979.9879 | 0.3152 | 613.8514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.7655 | -38.1923 | 40.5836 | 8019.0141 | 18.5587 | 659.386 | [5 empty] | 258.3641 | 268.0032 | 220.9654 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0151 | 5001.4276 | 614.1642 |  |  |  |  | 258.7287 | 268.1968 | 219.4904 | [7 empty] | 0.3295 | 0.4299 | 0.5528 | 4970.8816 | 0.3997 | 614.2689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.9115 | -38.1462 | 40.5901 | 8012.83 | 18.5488 | 659.9376 | [5 empty] | 259.2518 | 268.9241 | 221.7243 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4227 | 614.6612 |  |  |  |  | 259.5242 | 269.0763 | 220.3945 | [7 empty] | 0.269 | 0.3834 | 0.4799 | 4974.6419 | 0.3481 | 614.7432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.826 | -38.2814 | 40.6881 | 8020.3087 | 18.5689 | 660.2308 | [5 empty] | 260.1413 | 269.8469 | 222.4849 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.4179 | 615.1575 |  |  |  |  | 260.2821 | 269.8872 | 221.2688 | [7 empty] | 0.2262 | 0.327 | 0.4093 | 4978.5492 | 0.2972 | 615.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.869 | -38.3199 | 40.7389 | 8020.9167 | 18.572 | 660.6417 | [5 empty] | 261.0328 | 270.7717 | 223.247 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.413 | 615.6533 |  |  |  |  | 261.1307 | 270.8009 | 222.2199 | [7 empty] | 0.1786 | 0.2738 | 0.3387 | 4982.3898 | 0.247 | 615.669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.7831 | -38.4681 | 40.8494 | 8030.0352 | 18.5943 | 660.9118 | [5 empty] | 261.9261 | 271.6984 | 224.0108 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0148 | 5001.4082 | 616.1486 |  |  |  |  | 261.9966 | 271.7469 | 223.205 | [7 empty] | 0.1202 | 0.2199 | 0.2631 | 4986.4796 | 0.1949 | 616.1745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.8158 | -38.4912 | 40.8822 | 8028.4729 | 18.5943 | 661.3341 | [5 empty] | 262.8213 | 272.6271 | 224.7762 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.4034 | 616.6433 |  |  |  |  | 262.979 | 273.2446 | 224.1845 | [7 empty] | -0.1832 | 0.3335 | 0.3941 | 4986.8128 | 0.4089 | 616.9714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.8463 | -38.523 | 40.9225 | 8027.9518 | 18.5957 | 661.7409 | [5 empty] | 263.7184 | 273.5577 | 225.5431 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.3986 | 617.1375 |  |  |  |  | 263.8429 | 274.1694 | 225.1853 | [7 empty] | -0.2313 | 0.2688 | 0.3668 | 4991.238 | 0.3943 | 617.4614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.8845 | -38.5609 | 40.9712 | 8028.1278 | 18.5995 | 662.1656 | [5 empty] | 264.6174 | 274.4903 | 226.3117 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0146 | 5001.3938 | 617.6311 |  |  |  |  | 264.7107 | 275.0874 | 226.1762 | [7 empty] | -0.2711 | 0.2047 | 0.3498 | 4995.4564 | 0.3813 | 617.9463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.9127 | -38.6286 | 41.0444 | 8031.3463 | 18.6093 | 662.5672 | [5 empty] | 265.5183 | 275.4248 | 227.0819 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.3891 | 618.1242 |  |  |  |  | 265.507 | 275.9618 | 227.0997 | [7 empty] | -0.3281 | 0.1524 | 0.3694 | 4999.4083 | 0.3975 | 618.4067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -13.9369 | -38.693 | 41.1134 | 8034.0141 | 18.6187 | 662.9736 | [5 empty] | 266.421 | 276.3614 | 227.8537 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3844 | 618.6167 |  |  |  |  | 266.31 | 276.8086 | 228.0173 | [7 empty] | -0.3631 | 0.0925 | 0.3799 | 5003.2929 | 0.3965 | 618.8514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -13.9681 | -38.6102 | 41.0462 | 8021.2732 | 18.5935 | 663.3955 | [5 empty] | 267.3257 | 277.2998 | 228.6272 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3797 | 619.1087 |  |  |  |  | 266.5552 | 277.4337 | 228.5016 | [7 empty] | -0.6149 | 0.1339 | 0.6339 | 5006.317 | 0.6483 | 619.1787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -13.9986 | -38.6771 | 41.1195 | 8024.9766 | 18.6012 | 663.7565 | [5 empty] | 268.2322 | 278.2403 | 229.4022 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0143 | 5001.3751 | 619.6001 |  |  |  |  | 267.3817 | 278.3636 | 229.4792 | [7 empty] | -0.6886 | 0.0818 | 0.6966 | 5010.5801 | 0.6941 | 619.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.0495 | -38.6585 | 41.1194 | 8014.9863 | 18.6114 | 664.5653 | [5 empty] | 269.1407 | 279.1827 | 230.1789 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3704 | 620.091 |  |  |  |  | 269.3066 | 279.5032 | 228.6392 | [7 empty] | 0.1123 | 0.4962 | 0.5224 | 4972.3709 | 0.4185 | 620.2576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.0553 | -38.6613 | 41.1241 | 8015.2233 | 18.5863 | 664.5872 | [5 empty] | 270.051 | 280.127 | 230.9572 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0141 | 5001.3658 | 620.5813 |  |  |  |  | 270.1279 | 280.3523 | 229.5319 | [7 empty] | 0.0913 | 0.442 | 0.4649 | 4975.6596 | 0.3753 | 620.6981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.0926 | -38.7027 | 41.1759 | 8015.7196 | 18.5913 | 665.0121 | [5 empty] | 270.9632 | 281.0733 | 231.7371 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0141 | 5001.3612 | 621.0712 |  |  |  |  | 270.8701 | 280.9695 | 230.0196 | [7 empty] | 0.1985 | 0.4337 | 0.4892 | 4973.9205 | 0.3654 | 621.0175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.1514 | -38.827 | 41.3129 | 8020.7367 | 18.6366 | 665.8363 | [5 empty] | 271.8773 | 282.0216 | 232.5186 | [5 empty] | 0.0013 | -0.014 | 5001.3566 | 621.5604 |  |  |  |  | 271.715 | 281.8721 | 230.998 | [7 empty] | 0.1526 | 0.3708 | 0.4135 | 4978.16 | 0.3129 | 621.4834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.1873 | -38.8985 | 41.3924 | 8024.5331 | 18.6478 | 666.2411 | [5 empty] | 272.7934 | 282.9719 | 233.3018 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3521 | 622.0492 |  |  |  |  | 272.6021 | 282.7724 | 231.9999 | [7 empty] | 0.1354 | 0.2972 | 0.3388 | 4982.3685 | 0.2545 | 621.9467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.1978 | -38.8972 | 41.3948 | 8024.3576 | 18.6228 | 666.2757 | [5 empty] | 273.7113 | 283.9241 | 234.0866 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3475 | 622.5373 |  |  |  |  | 273.5052 | 283.7148 | 232.9923 | [7 empty] | 0.1061 | 0.2382 | 0.273 | 4986.0593 | 0.2062 | 622.4302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.2243 | -38.9486 | 41.4522 | 8025.1527 | 18.6316 | 666.7261 | [5 empty] | 274.6311 | 284.8784 | 234.873 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0138 | 5001.343 | 623.025 |  |  |  |  | 275.2621 | 285.5892 | 234.9411 | [7 empty] | 0.0234 | 0.132 | 0.1474 | 4993.3033 | 0.1334 | 623.3873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.2846 | -39.0186 | 41.5388 | 8024.454 | 18.6641 | 667.5558 | [5 empty] | 275.5528 | 285.8345 | 235.661 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3385 | 623.5121 |  |  |  |  | 275.6064 | 286.292 | 235.8864 | [7 empty] | -0.2533 | 0.0625 | 0.2658 | 5002.5708 | 0.2789 | 623.7446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.3269 | -39.0673 | 41.5991 | 8025.7065 | 18.6716 | 667.9916 | [5 empty] | 276.4765 | 286.7927 | 236.4507 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0136 | 5001.334 | 623.9987 |  |  |  |  | 275.944 | 286.9822 | 236.8161 | [7 empty] | -0.5248 | -0.0057 | 0.5262 | 5011.6709 | 0.5059 | 624.0948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.3286 | -39.0665 | 41.599 | 8025.2699 | 18.6469 | 668.0253 | [5 empty] | 277.402 | 287.7528 | 237.242 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0136 | 5001.3296 | 624.4848 |  |  |  |  | 276.8369 | 287.9114 | 237.8163 | [7 empty] | -0.5529 | -0.0689 | 0.5569 | 5015.5167 | 0.5138 | 624.5649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.4626 | -39.1155 | 41.6913 | 8031.0552 | 18.6503 | 668.3688 | [5 empty] | 278.3295 | 288.715 | 238.0349 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3251 | 624.9703 |  |  |  |  | 279.5837 | 289.7569 | 237.1042 | [7 empty] | 0.3826 | 0.4469 | 0.5978 | 4969.8494 | 0.4365 | 625.4944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.4988 | -39.1484 | 41.7349 | 8030.4977 | 18.6539 | 668.7998 | [5 empty] | 279.2588 | 289.6791 | 238.8295 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.3208 | 625.4553 |  |  |  |  | 279.5244 | 289.7227 | 237.0821 | [7 empty] | 0.3636 | 0.4476 | 0.5864 | 4970.1952 | 0.4208 | 625.4772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.6561 | -39.2748 | 41.9082 | 8039.6462 | 18.6982 | 669.5884 | [5 empty] | 280.1901 | 290.6451 | 239.6257 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.3163 | 625.9397 |  |  |  |  | 280.4116 | 290.6649 | 238.0833 | [7 empty] | 0.3222 | 0.3881 | 0.514 | 4974.1215 | 0.3692 | 625.9497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.6782 | -39.1998 | 41.8458 | 8027.9716 | 18.674 | 669.9727 | [5 empty] | 281.1233 | 291.6132 | 240.4235 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0133 | 5001.3119 | 626.4237 |  |  |  |  | 281.3309 | 291.6268 | 239.0584 | [7 empty] | 0.295 | 0.3391 | 0.4588 | 4977.2211 | 0.3299 | 626.4305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.7112 | -39.2695 | 41.9226 | 8031.0221 | 18.6866 | 670.4076 | [5 empty] | 282.0584 | 292.5833 | 241.2229 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3076 | 626.9071 |  |  |  |  | 282.1624 | 292.5195 | 240.0068 | [7 empty] | 0.2498 | 0.284 | 0.3875 | 4980.9863 | 0.2789 | 626.8753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.7416 | -39.1799 | 41.8496 | 8017.7471 | 18.6611 | 670.8302 | [5 empty] | 282.9954 | 293.5553 | 242.024 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3032 | 627.39 |  |  |  |  | 283.1273 | 293.5231 | 241.0852 | [7 empty] | 0.2188 | 0.2164 | 0.3162 | 4985.1054 | 0.2289 | 627.374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.7696 | -39.2518 | 41.9268 | 8021.1998 | 18.6727 | 671.2348 | [5 empty] | 283.9343 | 294.5293 | 242.8268 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0131 | 5001.299 | 627.8723 |  |  |  |  | 284.011 | 294.4707 | 242.0659 | [7 empty] | 0.1749 | 0.1653 | 0.249 | 4988.6279 | 0.1807 | 627.8433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.6991 | -39.4168 | 42.0566 | 8032.2465 | 18.6992 | 671.507 | [5 empty] | 284.8751 | 295.5053 | 243.6312 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.2946 | 628.3541 |  |  |  |  | 285.1911 | 296.0664 | 243.9994 | [7 empty] | -0.1429 | 0.032 | 0.151 | 5001.888 | 0.1631 | 628.6304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.7222 | -39.4759 | 42.1201 | 8034.4161 | 18.707 | 671.8933 | [5 empty] | 285.8179 | 296.4833 | 244.4372 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2904 | 628.8354 |  |  |  |  | 285.6094 | 296.8167 | 245.0358 | [7 empty] | -0.4 | -0.0521 | 0.4031 | 5011.3857 | 0.3733 | 628.9991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.6631 | -39.6156 | 42.2305 | 8042.9615 | 18.729 | 672.1913 | [5 empty] | 286.7626 | 297.4633 | 245.2448 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2861 | 629.3162 |  |  |  |  | 286.4509 | 297.7397 | 246.0192 | [7 empty] | -0.4576 | -0.1067 | 0.4684 | 5015.3427 | 0.4154 | 629.4515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.6915 | -39.698 | 42.3178 | 8047.7115 | 18.7423 | 672.5775 | [5 empty] | 287.7092 | 298.4453 | 246.0541 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0128 | 5001.2819 | 629.7965 |  |  |  |  | 289.0565 | 299.4851 | 245.129 | [7 empty] | 0.4394 | 0.4282 | 0.6217 | 4970.0677 | 0.4552 | 630.3034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.693 | -39.7034 | 42.3234 | 8047.9843 | 18.72 | 672.6048 | [5 empty] | 288.6577 | 299.4293 | 246.8651 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2777 | 630.2762 |  |  |  |  | 289.0852 | 299.5072 | 245.1861 | [7 empty] | 0.4401 | 0.4173 | 0.6144 | 4970.6112 | 0.4444 | 630.3141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.722 | -39.6308 | 42.2654 | 8036.4875 | 18.6982 | 673.0173 | [5 empty] | 289.6082 | 300.4153 | 247.6777 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2735 | 630.7554 |  |  |  |  | 289.8777 | 300.323 | 246.1452 | [7 empty] | 0.411 | 0.3403 | 0.5409 | 4975.1214 | 0.3965 | 630.7106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.7546 | -39.6814 | 42.3243 | 8037.7122 | 18.7058 | 673.4359 | [5 empty] | 290.5606 | 301.4033 | 248.4919 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.2693 | 631.2341 |  |  |  |  | 290.7652 | 301.2617 | 247.125 | [7 empty] | 0.3751 | 0.2868 | 0.479 | 4978.5775 | 0.3545 | 631.1656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.7775 | -39.583 | 42.2402 | 8023.3953 | 18.6782 | 673.8516 | [5 empty] | 291.5149 | 302.3933 | 249.3078 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.2652 | 631.7123 |  |  |  |  | 292.495 | 303.1747 | 248.7416 | [7 empty] | 0.2915 | 0.2854 | 0.4159 | 4980.3702 | 0.3058 | 632.0887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.8151 | -39.6353 | 42.3024 | 8024.4027 | 18.6886 | 674.317 | [5 empty] | 292.4711 | 303.3853 | 250.1254 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.261 | 632.19 |  |  |  |  | 293.1648 | 303.9369 | 249.1609 | [7 empty] | 0.2705 | 0.3454 | 0.4479 | 4977.7755 | 0.3236 | 632.4549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -14.9639 | -39.6795 | 42.3962 | 8029.23 | 18.6954 | 674.7301 | [5 empty] | 293.4293 | 304.3793 | 250.9446 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.2569 | 632.6671 |  |  |  |  | 294.0521 | 304.871 | 250.2108 | [7 empty] | 0.2296 | 0.2726 | 0.3653 | 4982.2857 | 0.2645 | 632.9026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -14.995 | -39.7212 | 42.4461 | 8029.4929 | 18.7009 | 675.1469 | [5 empty] | 294.3894 | 305.3753 | 251.7654 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2528 | 633.1438 |  |  |  |  | 294.8769 | 305.7339 | 251.1711 | [7 empty] | 0.1966 | 0.2077 | 0.2943 | 4986.2354 | 0.2134 | 633.315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.1189 | -39.7676 | 42.5336 | 8034.1859 | 18.7061 | 675.5152 | [5 empty] | 295.3514 | 306.3733 | 252.5879 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2487 | 633.6199 |  |  |  |  | 295.7817 | 306.6656 | 252.2013 | [7 empty] | 0.1714 | 0.1384 | 0.2274 | 4990.2503 | 0.1681 | 633.7591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.1596 | -39.8171 | 42.5944 | 8035.6373 | 18.7135 | 675.9273 | [5 empty] | 296.3154 | 307.3733 | 253.4121 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2447 | 634.0955 |  |  |  |  | 296.644 | 307.5789 | 253.224 | [7 empty] | 0.1288 | 0.0695 | 0.1516 | 4994.5823 | 0.1172 | 634.1931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.0692 | -39.8229 | 42.5678 | 8029.6253 | 18.7029 | 676.2003 | [5 empty] | 297.2813 | 308.3753 | 254.2379 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2406 | 634.5706 |  |  |  |  | 297.5801 | 308.5419 | 254.3035 | [7 empty] | 0.102 | -0.0055 | 0.1011 | 4998.9052 | 0.0955 | 634.6494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.1163 | -39.8703 | 42.6288 | 8030.6497 | 18.7116 | 676.648 | [5 empty] | 298.2492 | 309.3793 | 255.0653 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2366 | 635.0452 |  |  |  |  | 298.2701 | 309.9289 | 256.3143 | [7 empty] | -0.428 | -0.1742 | 0.4588 | 5017.9339 | 0.3816 | 635.3043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -15.0218 | -39.8786 | 42.6032 | 8025.4204 | 18.6992 | 676.8668 | [5 empty] | 299.219 | 310.3854 | 255.8945 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2326 | 635.5193 |  |  |  |  | 298.3251 | 309.9957 | 256.3743 | [7 empty] | -0.4348 | -0.1746 | 0.4653 | 5018.0897 | 0.3866 | 635.3358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.0608 | -39.9258 | 42.6612 | 8025.8822 | 18.7088 | 677.3354 | [5 empty] | 300.1907 | 311.3935 | 256.7253 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2286 | 635.9928 |  |  |  |  | 300.8217 | 311.6028 | 255.393 | [7 empty] | 0.4546 | 0.3398 | 0.5738 | 4974.6656 | 0.4249 | 636.091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.1272 | -39.9935 | 42.7481 | 8024.474 | 18.7425 | 678.2064 | [5 empty] | 301.1644 | 312.4035 | 257.5577 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2246 | 636.4659 |  |  |  |  | 301.7519 | 312.5656 | 256.4891 | [7 empty] | 0.4216 | 0.2609 | 0.5013 | 4979.2796 | 0.3812 | 636.5416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.1552 | -40.032 | 42.794 | 8024.3233 | 18.7473 | 678.6194 | [5 empty] | 302.14 | 313.4156 | 258.3918 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2206 | 636.9384 |  |  |  |  | 302.5759 | 313.4565 | 257.4361 | [7 empty] | 0.3743 | 0.2088 | 0.4335 | 4982.8386 | 0.3346 | 636.9575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.1921 | -40.0726 | 42.8452 | 8024.4327 | 18.7538 | 679.0544 | [5 empty] | 303.1176 | 314.4297 | 259.2276 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2167 | 637.4105 |  |  |  |  | 303.5087 | 314.4394 | 258.5765 | [7 empty] | 0.3274 | 0.1248 | 0.3537 | 4987.9717 | 0.2884 | 637.415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.227 | -40.1092 | 42.8918 | 8024.7409 | 18.7568 | 679.4336 | [5 empty] | 304.0971 | 315.4459 | 260.065 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2128 | 637.882 |  |  |  |  | 304.2715 | 315.2989 | 259.1137 | [7 empty] | 0.3021 | 0.1742 | 0.3537 | 4986.0202 | 0.2716 | 637.8139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.2596 | -40.1471 | 42.9389 | 8024.3147 | 18.7631 | 679.8768 | [5 empty] | 305.0785 | 316.464 | 260.9041 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.2089 | 638.3531 |  |  |  |  | 305.2244 | 316.324 | 260.1855 | [7 empty] | 0.2533 | 0.1188 | 0.2839 | 4989.7547 | 0.2245 | 638.2884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.3 | -40.1777 | 42.9819 | 8023.7863 | 18.7664 | 680.2905 | [5 empty] | 306.0619 | 317.4842 | 261.7449 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.205 | 638.8236 |  |  |  |  | 306.0605 | 317.3183 | 260.8012 | [7 empty] | 0.1942 | 0.1811 | 0.2727 | 4987.8237 | 0.1975 | 638.7472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.3279 | -40.2167 | 43.0283 | 8023.5534 | 18.772 | 680.7129 | [5 empty] | 307.0473 | 318.5064 | 262.5874 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.2011 | 639.2936 |  |  |  |  | 307.2325 | 318.9348 | 262.8012 | [7 empty] | -0.1338 | 0.0433 | 0.1456 | 5001.1097 | 0.1562 | 639.4902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.4713 | -40.2612 | 43.1213 | 8028.7102 | 18.7771 | 681.0741 | [5 empty] | 308.0346 | 319.5306 | 263.4315 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1973 | 639.7632 |  |  |  |  | 307.7091 | 319.7993 | 263.994 | [7 empty] | -0.4205 | -0.0486 | 0.4232 | 5011.2955 | 0.3906 | 639.8861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.4971 | -40.3185 | 43.184 | 8030.6822 | 18.7851 | 681.4579 | [5 empty] | 309.0239 | 320.5569 | 264.2772 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1935 | 640.2322 |  |  |  |  | 308.6335 | 320.7748 | 264.9889 | [7 empty] | -0.4509 | -0.0955 | 0.4597 | 5014.2175 | 0.4083 | 640.3316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.6565 | -40.3985 | 43.3161 | 8035.3382 | 18.8166 | 682.1964 | [5 empty] | 310.0151 | 321.5852 | 265.1247 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1897 | 640.7007 |  |  |  |  | 311.368 | 322.5582 | 264.0095 | [7 empty] | 0.4807 | 0.4389 | 0.6577 | 4969.6401 | 0.4794 | 641.1428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.6629 | -40.414 | 43.333 | 8037.1015 | 18.7969 | 682.1974 | [5 empty] | 311.0083 | 322.6155 | 265.9738 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.1859 | 641.1688 |  |  |  |  | 311.2613 | 322.4492 | 263.8587 | [7 empty] | 0.4863 | 0.4545 | 0.6726 | 4968.7556 | 0.4845 | 641.0934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.6889 | -40.4479 | 43.374 | 8036.7622 | 18.7996 | 682.5783 | [5 empty] | 312.0034 | 323.6478 | 266.8246 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1821 | 641.6363 |  |  |  |  | 312.177 | 323.4239 | 264.9409 | [7 empty] | 0.4396 | 0.3853 | 0.5911 | 4973.1027 | 0.4288 | 641.535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.7155 | -40.5038 | 43.4359 | 8038.6123 | 18.8074 | 682.9617 | [5 empty] | 313.0006 | 324.6822 | 267.6771 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1783 | 642.1034 |  |  |  |  | 313.3652 | 325.1913 | 266.1231 | [7 empty] | 0.1318 | 0.4965 | 0.5242 | 4973.6458 | 0.4102 | 642.3327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.7493 | -40.5268 | 43.4695 | 8037.1962 | 18.8086 | 683.3629 | [5 empty] | 313.9996 | 325.7186 | 268.5313 | [5 empty] | 0.0011 | -0.011 | 5001.1745 | 642.5699 |  |  |  |  | 314.3005 | 326.1969 | 267.1768 | [7 empty] | 0.0852 | 0.4419 | 0.4607 | 4977.2557 | 0.3706 | 642.7847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.7672 | -40.5767 | 43.5226 | 8038.4696 | 18.8138 | 683.7184 | [5 empty] | 315.0006 | 326.7571 | 269.3871 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1708 | 643.036 |  |  |  |  | 315.274 | 327.2146 | 268.2663 | [7 empty] | 0.0531 | 0.3788 | 0.3932 | 4980.9939 | 0.3235 | 643.2409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.7983 | -40.5184 | 43.4796 | 8028.9707 | 18.796 | 684.1115 | [5 empty] | 316.0036 | 327.7976 | 270.2446 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1671 | 643.5015 |  |  |  |  | 316.1229 | 328.1113 | 269.2544 | [7 empty] | 0.0163 | 0.3171 | 0.3284 | 4984.7501 | 0.2797 | 643.6417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.8292 | -40.5825 | 43.5506 | 8031.614 | 18.8065 | 684.5069 | [5 empty] | 317.0086 | 328.8401 | 271.1038 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1634 | 643.9666 |  |  |  |  | 316.3265 | 328.5917 | 269.4009 | [7 empty] | -0.1251 | 0.4009 | 0.4306 | 4983.3753 | 0.4155 | 643.8559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.8578 | -40.5119 | 43.4954 | 8020.8227 | 18.7861 | 684.903 | [5 empty] | 318.0155 | 329.8847 | 271.9647 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1597 | 644.4312 |  |  |  |  | 317.3469 | 329.9113 | 270.4665 | [7 empty] | -0.285 | 0.4265 | 0.5225 | 4985.2299 | 0.5393 | 644.443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.8864 | -40.5787 | 43.568 | 8024.2888 | 18.7948 | 685.2447 | [5 empty] | 319.0244 | 330.9313 | 272.8273 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.156 | 644.8953 |  |  |  |  | 317.7083 | 330.6616 | 271.509 | [7 empty] | -0.5634 | 0.3502 | 0.6699 | 4994.3247 | 0.7085 | 644.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.8229 | -40.7109 | 43.6682 | 8032.0941 | 18.8133 | 685.4967 | [5 empty] | 320.0353 | 331.9799 | 273.6915 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1524 | 645.3589 |  |  |  |  | 318.5838 | 331.5597 | 272.4365 | [7 empty] | -0.5761 | 0.3022 | 0.6565 | 4996.9244 | 0.6912 | 645.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.8434 | -40.7655 | 43.7265 | 8033.4062 | 18.8216 | 685.8921 | [5 empty] | 321.0481 | 333.0306 | 274.5574 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1487 | 645.822 |  |  |  |  | 321.6042 | 333.5081 | 272.5359 | [7 empty] | 0.3193 | 0.5806 | 0.6714 | 4966.2568 | 0.486 | 646.032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.7785 | -40.926 | 43.8529 | 8043.9484 | 18.8468 | 686.145 | [5 empty] | 322.0629 | 334.0834 | 275.4251 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1451 | 646.2846 |  |  |  |  | 322.6964 | 334.6571 | 273.7633 | [7 empty] | 0.2789 | 0.5113 | 0.5912 | 4970.4313 | 0.4295 | 646.5361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.8147 | -40.9504 | 43.8887 | 8042.4272 | 18.8498 | 686.5714 | [5 empty] | 323.0797 | 335.1382 | 276.2944 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1415 | 646.7467 |  |  |  |  | 323.6006 | 335.5875 | 274.7734 | [7 empty] | 0.2573 | 0.4497 | 0.5267 | 4973.8603 | 0.3812 | 646.9432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.8499 | -40.9802 | 43.9292 | 8041.4243 | 18.8539 | 686.9965 | [5 empty] | 324.0985 | 336.195 | 277.1654 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1379 | 647.2084 |  |  |  |  | 324.2905 | 336.4948 | 275.8613 | [7 empty] | 0.103 | 0.3802 | 0.4037 | 4980.1949 | 0.3148 | 647.3391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.8894 | -41.0131 | 43.9743 | 8041.2267 | 18.8576 | 687.3931 | [5 empty] | 325.1192 | 337.2539 | 278.038 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1343 | 647.6696 |  |  |  |  | 325.2524 | 337.4803 | 276.9301 | [7 empty] | 0.0833 | 0.3154 | 0.3359 | 4983.733 | 0.2629 | 647.768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.9146 | -41.0717 | 44.038 | 8043.5213 | 18.8653 | 687.7509 | [5 empty] | 326.142 | 338.3149 | 278.9124 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1308 | 648.1302 |  |  |  |  | 325.417 | 338.1241 | 276.9402 | [7 empty] | -0.1523 | 0.4806 | 0.5142 | 4980.2357 | 0.495 | 648.0475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -15.9539 | -41.1157 | 44.0933 | 8043.979 | 18.8732 | 688.1819 | [5 empty] | 327.1667 | 339.3779 | 279.7885 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1273 | 648.5905 |  |  |  |  | 327.0399 | 339.9914 | 279.077 | [7 empty] | -0.3269 | 0.3469 | 0.4848 | 4990.058 | 0.5125 | 648.8554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -15.973 | -41.0295 | 44.02 | 8032.008 | 18.8471 | 688.5233 | [5 empty] | 328.1933 | 340.443 | 280.6663 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1237 | 649.0502 |  |  |  |  | 328.0407 | 341.035 | 280.1631 | [7 empty] | -0.3532 | 0.2914 | 0.4651 | 4993.2562 | 0.4954 | 649.3051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -15.9738 | -41.039 | 44.0292 | 8033.0239 | 18.8275 | 688.5193 | [5 empty] | 329.222 | 341.5101 | 281.5457 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1202 | 649.5094 |  |  |  |  | 328.9782 | 342.0029 | 281.1808 | [7 empty] | -0.3728 | 0.2368 | 0.4479 | 4996.2746 | 0.4763 | 649.721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -16.0048 | -41.0642 | 44.0639 | 8031.4661 | 18.8306 | 688.9399 | [5 empty] | 330.2527 | 342.5793 | 282.4269 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1167 | 649.9682 |  |  |  |  | 330.0358 | 343.1068 | 282.3858 | [7 empty] | -0.407 | 0.1649 | 0.4438 | 5000.4022 | 0.4646 | 650.194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.0683 | -40.9972 | 44.0248 | 8017.8294 | 18.8284 | 689.7086 | [5 empty] | 331.2853 | 343.6505 | 283.3097 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1133 | 650.4264 |  |  |  |  | 331.0091 | 344.1419 | 283.5147 | [7 empty] | -0.4503 | 0.0995 | 0.4644 | 5004.3842 | 0.4709 | 650.6362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.0939 | -41.0565 | 44.0893 | 8020.066 | 18.8369 | 690.0763 | [5 empty] | 332.3199 | 344.7238 | 284.1943 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1098 | 650.8842 |  |  |  |  | 331.8539 | 345.0765 | 284.0547 | [7 empty] | -0.461 | 0.1599 | 0.4921 | 5001.6686 | 0.5093 | 651.0344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.1044 | -41.0613 | 44.0977 | 8020.5651 | 18.818 | 690.104 | [5 empty] | 333.3565 | 345.7992 | 285.0806 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.1063 | 651.3416 |  |  |  |  | 332.7975 | 346.0428 | 285.1777 | [7 empty] | -0.4865 | 0.0795 | 0.4955 | 5006.0283 | 0.4943 | 651.445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.1284 | -41.1008 | 44.1433 | 8020.7196 | 18.8224 | 690.4795 | [5 empty] | 334.3952 | 346.8766 | 285.9685 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.1029 | 651.7984 |  |  |  |  | 333.688 | 347.0126 | 285.7503 | [7 empty] | -0.49 | 0.1378 | 0.5126 | 5003.2768 | 0.5239 | 651.856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.2045 | -41.1952 | 44.259 | 8023.022 | 18.8581 | 691.2687 | [5 empty] | 335.4358 | 347.9561 | 286.8582 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.0995 | 652.2548 |  |  |  |  | 334.6362 | 348.015 | 286.8531 | [7 empty] | -0.529 | 0.0722 | 0.5362 | 5007.1706 | 0.5301 | 652.2796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.2649 | -41.2674 | 44.3484 | 8022.8591 | 18.8878 | 692.0373 | [5 empty] | 336.4783 | 349.0377 | 287.7496 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0961 | 652.7107 |  |  |  |  | 334.9916 | 348.7201 | 287.9449 | [7 empty] | -0.7836 | -0.025 | 0.7847 | 5016.6622 | 0.7321 | 652.577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.2585 | -41.277 | 44.3551 | 8023.9878 | 18.8671 | 692.0033 | [5 empty] | 337.5229 | 350.1213 | 288.6426 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0926 | 653.1661 |  |  |  |  | 337.4653 | 350.4504 | 287.0145 | [7 empty] | -0.0368 | 0.4778 | 0.4888 | 4978.49 | 0.4338 | 653.3042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.2923 | -41.3089 | 44.3972 | 8023.4817 | 18.8709 | 692.3985 | [5 empty] | 338.5695 | 351.207 | 289.5374 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.0892 | 653.6211 |  |  |  |  | 338.2036 | 351.3781 | 288.1534 | [7 empty] | -0.1723 | 0.3996 | 0.4442 | 4984.7824 | 0.4396 | 653.6926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.3317 | -41.3406 | 44.4412 | 8023.024 | 18.8752 | 692.8039 | [5 empty] | 339.6181 | 352.2948 | 290.4339 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0859 | 654.0755 |  |  |  |  | 339.2109 | 352.399 | 289.2334 | [7 empty] | -0.1821 | 0.3397 | 0.3942 | 4987.8352 | 0.3984 | 654.119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.3625 | -41.3843 | 44.4932 | 8023.9089 | 18.8803 | 693.1693 | [5 empty] | 340.6687 | 353.3847 | 291.3321 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0826 | 654.5295 |  |  |  |  | 339.9668 | 353.3335 | 290.4364 | [7 empty] | -0.316 | 0.2471 | 0.4077 | 4994.774 | 0.4327 | 654.5083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.3889 | -41.425 | 44.5408 | 8024.5438 | 18.8841 | 693.5187 | [5 empty] | 341.7213 | 354.4766 | 292.232 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0792 | 654.9831 |  |  |  |  | 341.3529 | 355.108 | 292.6746 | [7 empty] | -0.5948 | 0.087 | 0.6034 | 5007.6451 | 0.5973 | 655.2447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.4223 | -41.4542 | 44.5803 | 8023.8338 | 18.8871 | 693.9074 | [5 empty] | 342.7758 | 355.5706 | 293.1336 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0759 | 655.4362 |  |  |  |  | 342.3368 | 356.0799 | 293.7685 | [7 empty] | -0.5947 | 0.0134 | 0.596 | 5011.152 | 0.5688 | 655.6466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.4863 | -41.5358 | 44.6798 | 8025.1682 | 18.9169 | 694.6328 | [5 empty] | 343.8324 | 356.6667 | 294.037 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0726 | 655.8888 |  |  |  |  | 344.91 | 357.9104 | 292.9115 | [7 empty] | 0.1453 | 0.5117 | 0.5406 | 4973.6889 | 0.4229 | 656.4007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.5156 | -41.5792 | 44.731 | 8025.7395 | 18.9229 | 695.0166 | [5 empty] | 344.891 | 357.7648 | 294.942 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.0693 | 656.3409 |  |  |  |  | 344.8582 | 357.8506 | 292.8233 | [7 empty] | 0.1528 | 0.5206 | 0.5511 | 4973.1299 | 0.4225 | 656.3761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.5461 | -41.5927 | 44.7549 | 8023.5905 | 18.9218 | 695.3901 | [5 empty] | 345.9516 | 358.8651 | 295.8488 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.066 | 656.7926 |  |  |  |  | 345.8059 | 358.8068 | 293.9239 | [7 empty] | 0.1368 | 0.4435 | 0.4725 | 4977.0951 | 0.361 | 656.7687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.5808 | -41.6487 | 44.8197 | 8026.0612 | 18.9288 | 695.7302 | [5 empty] | 347.0142 | 359.9674 | 296.7572 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0627 | 657.2438 |  |  |  |  | 346.8335 | 359.8199 | 295.041 | [7 empty] | 0.1391 | 0.3718 | 0.4051 | 4980.4583 | 0.3039 | 657.1834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.6116 | -41.6914 | 44.871 | 8026.8838 | 18.9337 | 696.091 | [5 empty] | 348.0788 | 361.0718 | 297.6674 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0595 | 657.6945 |  |  |  |  | 347.8178 | 360.8335 | 296.1258 | [7 empty] | 0.118 | 0.3116 | 0.3413 | 4983.7124 | 0.2564 | 657.5973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.642 | -41.7368 | 44.9244 | 8027.8262 | 18.9397 | 696.461 | [5 empty] | 349.1455 | 362.1783 | 298.5794 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0089 | 5001.0562 | 658.1448 |  |  |  |  | 348.2903 | 361.9101 | 297.3085 | [7 empty] | -0.2575 | 0.2858 | 0.3919 | 4991.9129 | 0.4117 | 658.0357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.6782 | -41.7872 | 44.9847 | 8029.4654 | 18.9468 | 696.8292 | [5 empty] | 350.2141 | 363.2869 | 299.493 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.053 | 658.5946 |  |  |  |  | 349.3462 | 362.9996 | 298.4911 | [7 empty] | -0.2823 | 0.2178 | 0.3627 | 4995.5949 | 0.3851 | 658.4781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.7039 | -41.8533 | 45.0557 | 8032.4645 | 18.9565 | 697.18 | [5 empty] | 351.2847 | 364.3976 | 300.4083 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0498 | 659.0439 |  |  |  |  | 350.6896 | 364.9074 | 299.8157 | [7 empty] | -0.5579 | 0.3142 | 0.6454 | 4996.1615 | 0.6772 | 659.2497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.7356 | -41.9033 | 45.1139 | 8033.9335 | 18.9634 | 697.5454 | [5 empty] | 352.3574 | 365.5104 | 301.3254 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0466 | 659.4928 |  |  |  |  | 353.2424 | 366.6443 | 299.8691 | [7 empty] | 0.1146 | 0.5678 | 0.5877 | 4971.8856 | 0.4694 | 659.9489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.7335 | -41.9015 | 45.1115 | 8033.5884 | 18.9432 | 697.5537 | [5 empty] | 353.4321 | 366.6252 | 302.2442 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0434 | 659.9412 |  |  |  |  | 353.2341 | 366.6255 | 299.8236 | [7 empty] | 0.1237 | 0.5741 | 0.5956 | 4971.426 | 0.4681 | 659.9413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.7647 | -41.9644 | 45.1816 | 8036.8048 | 18.9512 | 697.875 | [5 empty] | 354.5088 | 367.7422 | 303.1648 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0403 | 660.3892 |  |  |  |  | 354.9867 | 368.2998 | 301.5064 | [7 empty] | 0.1768 | 0.4909 | 0.5296 | 4974.3839 | 0.3985 | 660.6123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.8026 | -41.9983 | 45.2271 | 8036.6813 | 18.9556 | 698.2608 | [5 empty] | 355.5875 | 368.8612 | 304.087 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0371 | 660.8367 |  |  |  |  | 355.9655 | 369.3403 | 302.5981 | [7 empty] | 0.1385 | 0.4374 | 0.4667 | 4977.6163 | 0.3561 | 661.0279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.8284 | -42.0378 | 45.2734 | 8036.8982 | 18.9603 | 698.6287 | [5 empty] | 356.6682 | 369.9824 | 305.011 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.034 | 661.2837 |  |  |  |  | 356.8454 | 370.3747 | 303.1871 | [7 empty] | 0.0939 | 0.5072 | 0.524 | 4975.2059 | 0.4175 | 661.4399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.863 | -42.0746 | 45.3206 | 8037.1116 | 18.9647 | 699.0002 | [5 empty] | 357.751 | 371.1056 | 305.9367 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0308 | 661.7303 |  |  |  |  | 357.7756 | 371.356 | 304.2432 | [7 empty] | 0.0595 | 0.4501 | 0.4623 | 4978.5196 | 0.3761 | 661.8297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.8899 | -42.1143 | 45.3675 | 8037.8409 | 18.9679 | 699.33 | [5 empty] | 358.8358 | 372.2309 | 306.8641 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0277 | 662.1765 |  |  |  |  | 358.8109 | 372.4503 | 305.4476 | [7 empty] | 0.0176 | 0.3806 | 0.3893 | 4982.5497 | 0.3282 | 662.2633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -16.9258 | -42.1392 | 45.404 | 8036.3433 | 18.9718 | 699.7512 | [5 empty] | 359.9226 | 373.3584 | 307.7933 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.0246 | 662.6222 |  |  |  |  | 359.7436 | 373.4464 | 306.4667 | [7 empty] | -0.0186 | 0.3362 | 0.3451 | 4985.2967 | 0.3029 | 662.6569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -16.9659 | -42.179 | 45.4559 | 8037.3105 | 18.9761 | 700.0983 | [5 empty] | 361.0114 | 374.4879 | 308.7242 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0215 | 663.0674 |  |  |  |  | 360.7935 | 374.5746 | 307.6676 | [7 empty] | -0.0679 | 0.2758 | 0.2923 | 4989.0285 | 0.2747 | 663.1015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -16.9885 | -42.2337 | 45.5151 | 8039.2452 | 18.9829 | 700.4337 | [5 empty] | 362.1023 | 375.6196 | 309.6569 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0185 | 663.5122 |  |  |  |  | 361.948 | 376.3132 | 308.7992 | [7 empty] | -0.3493 | 0.3847 | 0.5262 | 4989.1264 | 0.5512 | 663.7842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -17.0218 | -42.2616 | 45.5535 | 8038.3319 | 18.9862 | 700.8226 | [5 empty] | 363.1952 | 376.7533 | 310.5912 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0154 | 663.9565 |  |  |  |  | 362.385 | 377.1622 | 309.9482 | [7 empty] | -0.6204 | 0.31 | 0.6979 | 4997.5588 | 0.7262 | 664.1164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.0539 | -42.3045 | 45.6054 | 8039.3937 | 18.9908 | 701.1631 | [5 empty] | 364.2901 | 377.8892 | 311.5273 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0124 | 664.4003 |  |  |  |  | 362.2678 | 377.0191 | 309.8296 | [7 empty] | -0.6081 | 0.3086 | 0.6863 | 4997.3972 | 0.7163 | 664.0605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.0891 | -42.3392 | 45.6508 | 8039.8263 | 18.9936 | 701.4991 | [5 empty] | 365.3871 | 379.0271 | 312.4652 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.0093 | 664.8438 |  |  |  |  | 365.5724 | 379.1263 | 310.0093 | [7 empty] | 0.3037 | 0.5679 | 0.6507 | 4968.8306 | 0.4672 | 664.8824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.12 | -42.3738 | 45.6945 | 8039.9127 | 18.9969 | 701.8509 | [5 empty] | 366.486 | 380.1672 | 313.4048 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5001.0062 | 665.2867 |  |  |  |  | 366.4773 | 380.1267 | 310.9992 | [7 empty] | 0.2517 | 0.5336 | 0.5969 | 4971.3848 | 0.4338 | 665.271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.1457 | -42.4235 | 45.7502 | 8041.1005 | 19.0039 | 702.2152 | [5 empty] | 367.5871 | 381.3094 | 314.3461 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5001.0032 | 665.7293 |  |  |  |  | 367.6365 | 381.3099 | 312.3268 | [7 empty] | 0.2277 | 0.4505 | 0.5115 | 4975.6821 | 0.3698 | 665.7295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.2079 | -42.5187 | 45.8618 | 8044.0775 | 19.0343 | 702.8901 | [5 empty] | 368.6901 | 382.4537 | 315.2892 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5001.0003 | 666.1713 |  |  |  |  | 368.7294 | 382.5182 | 313.5372 | [7 empty] | 0.1638 | 0.4061 | 0.4449 | 4978.9144 | 0.3293 | 666.1962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.2148 | -42.5184 | 45.8643 | 8043.5835 | 19.0177 | 702.9482 | [5 empty] | 369.7952 | 383.6001 | 316.234 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9973 | 666.6129 |  |  |  |  | 369.6798 | 383.5249 | 314.5931 | [7 empty] | 0.1296 | 0.3554 | 0.3854 | 4981.8888 | 0.2886 | 666.584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.2415 | -42.5555 | 45.9087 | 8043.8886 | 19.0211 | 703.2884 | [5 empty] | 370.9024 | 384.7486 | 317.1805 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9943 | 667.0541 |  |  |  |  | 370.7141 | 384.6635 | 315.7173 | [7 empty] | 0.074 | 0.3173 | 0.3332 | 4984.6706 | 0.2607 | 667.0215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.1905 | -42.5956 | 45.9268 | 8041.533 | 19.0249 | 703.6559 | [5 empty] | 372.0115 | 385.8992 | 318.1288 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9913 | 667.4948 |  |  |  |  | 371.7716 | 385.8035 | 316.9114 | [7 empty] | 0.0247 | 0.2621 | 0.2708 | 4988.1202 | 0.2239 | 667.4582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.131 | -42.6763 | 45.9795 | 8038.4112 | 19.0519 | 704.3823 | [5 empty] | 373.1227 | 387.052 | 319.0789 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9883 | 667.9351 |  |  |  |  | 372.7829 | 386.9058 | 318.0221 | [7 empty] | -0.025 | 0.2197 | 0.2287 | 4990.9839 | 0.2054 | 667.8794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.165 | -42.6611 | 45.9781 | 8037.8406 | 19.0312 | 704.4044 | [5 empty] | 374.236 | 388.2069 | 320.0306 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9854 | 668.375 |  |  |  |  | 373.6356 | 387.8657 | 318.481 | [7 empty] | -0.0354 | 0.3001 | 0.3097 | 4987.4853 | 0.2786 | 668.2452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.2217 | -42.7262 | 46.0597 | 8036.8101 | 19.0579 | 705.1577 | [5 empty] | 375.3513 | 389.3639 | 320.9842 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9825 | 668.8144 |  |  |  |  | 374.7798 | 389.1161 | 319.7922 | [7 empty] | -0.0983 | 0.2407 | 0.2672 | 4991.3592 | 0.2624 | 668.7204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.2629 | -42.7672 | 46.1132 | 8037.847 | 19.0628 | 705.5068 | [5 empty] | 376.4687 | 390.523 | 321.9395 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9796 | 669.2533 |  |  |  |  | 376.7043 | 391.265 | 321.5316 | [7 empty] | -0.1805 | 0.2581 | 0.3215 | 4992.0607 | 0.3335 | 669.5336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.2801 | -42.7949 | 46.1454 | 8036.8185 | 19.0645 | 705.8564 | [5 empty] | 377.5881 | 391.6842 | 322.8965 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9766 | 669.6918 |  |  |  |  | 377.1316 | 392.0634 | 322.6378 | [7 empty] | -0.4227 | 0.1827 | 0.4641 | 4999.8826 | 0.4817 | 669.8347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.3151 | -42.8298 | 46.1909 | 8037.0554 | 19.0681 | 706.2061 | [5 empty] | 378.7095 | 392.8476 | 323.8553 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9738 | 670.1299 |  |  |  |  | 377.5587 | 392.9268 | 323.8186 | [7 empty] | -0.7028 | 0.1074 | 0.7128 | 5008.377 | 0.6982 | 670.1597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.4534 | -42.7894 | 46.2056 | 8032.2028 | 19.062 | 706.6783 | [5 empty] | 379.833 | 394.0131 | 324.8158 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9709 | 670.5675 |  |  |  |  | 378.5566 | 394.0772 | 325.0569 | [7 empty] | -0.7938 | 0.0505 | 0.7966 | 5012.617 | 0.7594 | 670.5916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.4798 | -42.8441 | 46.2663 | 8034.34 | 19.0688 | 707.0001 | [5 empty] | 380.9585 | 395.1807 | 325.7781 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.968 | 671.0047 |  |  |  |  | 381.5042 | 395.7042 | 323.9946 | [7 empty] | 0.2368 | 0.4854 | 0.5462 | 4974.3004 | 0.396 | 671.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.5982 | -42.7846 | 46.2562 | 8027.3526 | 19.0574 | 707.4467 | [5 empty] | 382.0861 | 396.3505 | 326.7422 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9652 | 671.4415 |  |  |  |  | 382.5059 | 396.7953 | 325.1358 | [7 empty] | 0.1842 | 0.4342 | 0.478 | 4977.5862 | 0.3517 | 671.6072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.6314 | -42.8131 | 46.2952 | 8027.2754 | 19.0586 | 707.7679 | [5 empty] | 383.2158 | 397.5224 | 327.708 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9623 | 671.8778 |  |  |  |  | 382.6143 | 397.1444 | 325.1695 | [7 empty] | 0.0767 | 0.5078 | 0.5204 | 4976.1786 | 0.4181 | 671.7372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.6589 | -42.9011 | 46.3871 | 8032.1386 | 19.074 | 708.123 | [5 empty] | 384.3475 | 398.6964 | 328.6755 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9594 | 672.3137 |  |  |  |  | 384.0879 | 399.1291 | 327.5338 | [7 empty] | -0.2463 | 0.3766 | 0.4563 | 4987.9228 | 0.4659 | 672.474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.6993 | -42.9873 | 46.4823 | 8037.0095 | 19.0902 | 708.4996 | [5 empty] | 385.4813 | 399.8725 | 329.6448 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9567 | 672.7491 |  |  |  |  | 385.0274 | 400.2502 | 328.5852 | [7 empty] | -0.3392 | 0.3581 | 0.4988 | 4990.4299 | 0.5209 | 672.8887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.7306 | -43.0254 | 46.5294 | 8037.5448 | 19.0941 | 708.8369 | [5 empty] | 386.6171 | 401.0508 | 330.6159 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9539 | 673.1841 |  |  |  |  | 386.0651 | 401.3743 | 329.8206 | [7 empty] | -0.3943 | 0.2924 | 0.4956 | 4994.4016 | 0.521 | 673.3033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.7531 | -42.9954 | 46.5104 | 8031.8681 | 19.0818 | 709.1398 | [5 empty] | 387.755 | 402.2313 | 331.5888 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9511 | 673.6187 |  |  |  |  | 386.0038 | 401.3025 | 329.7442 | [7 empty] | -0.3882 | 0.2957 | 0.4927 | 4994.1438 | 0.5202 | 673.2769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.7816 | -43.0812 | 46.6006 | 8036.9606 | 19.0955 | 709.46 | [5 empty] | 388.8949 | 403.4138 | 332.5634 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0068 | 5000.9483 | 674.0528 |  |  |  |  | 389.2892 | 403.57 | 329.9619 | [7 empty] | 0.3988 | 0.579 | 0.7083 | 4967.4223 | 0.4979 | 674.1101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.8114 | -42.9928 | 46.5303 | 8025.533 | 19.0725 | 709.8101 | [5 empty] | 390.037 | 404.5985 | 333.5397 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0068 | 5000.9455 | 674.4865 |  |  |  |  | 390.3492 | 404.7798 | 331.2387 | [7 empty] | 0.3109 | 0.524 | 0.6148 | 4971.4862 | 0.4362 | 674.5528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.8473 | -43.0284 | 46.577 | 8025.1737 | 19.0788 | 710.2162 | [5 empty] | 391.181 | 405.7854 | 334.5179 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9427 | 674.9198 |  |  |  |  | 391.4297 | 405.9841 | 332.4276 | [7 empty] | 0.2459 | 0.4857 | 0.5501 | 4974.3889 | 0.3958 | 674.9922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.7854 | -43.146 | 46.6621 | 8030.7172 | 19.0959 | 710.4942 | [5 empty] | 392.3272 | 406.9744 | 335.4978 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.94 | 675.3527 |  |  |  |  | 392.3708 | 407.0521 | 333.5161 | [7 empty] | 0.1756 | 0.4456 | 0.4849 | 4977.4589 | 0.358 | 675.3809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.8151 | -43.1831 | 46.7077 | 8030.5768 | 19.1014 | 710.8747 | [5 empty] | 393.4754 | 408.1655 | 336.4794 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9372 | 675.7851 |  |  |  |  | 393.3847 | 408.2064 | 334.7454 | [7 empty] | 0.093 | 0.391 | 0.4082 | 4981.3929 | 0.317 | 675.7999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.7344 | -43.3129 | 46.7971 | 8036.9154 | 19.1199 | 711.1282 | [5 empty] | 394.6257 | 409.3588 | 337.4629 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9345 | 676.217 |  |  |  |  | 394.6109 | 409.8311 | 336.0586 | [7 empty] | -0.0976 | 0.4206 | 0.4383 | 4983.4554 | 0.4076 | 676.3877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.7822 | -43.3453 | 46.8453 | 8037.2326 | 19.1239 | 711.4836 | [5 empty] | 395.778 | 410.5542 | 338.4481 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9318 | 676.6486 |  |  |  |  | 395.3928 | 410.5432 | 336.6498 | [7 empty] | -0.0438 | 0.4123 | 0.4211 | 4982.8932 | 0.3741 | 676.6446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.8407 | -43.4248 | 46.9411 | 8037.5073 | 19.1534 | 712.2348 | [5 empty] | 396.9324 | 411.7518 | 339.435 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9291 | 677.0797 |  |  |  |  | 396.5261 | 411.7724 | 337.8719 | [7 empty] | -0.0925 | 0.3697 | 0.3875 | 4985.6793 | 0.3619 | 677.0872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.8763 | -43.4847 | 47.0101 | 8039.9156 | 19.1632 | 712.5933 | [5 empty] | 398.0889 | 412.9515 | 340.4238 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9264 | 677.5104 |  |  |  |  | 397.454 | 412.8761 | 338.4538 | [7 empty] | -0.1385 | 0.4505 | 0.4776 | 4982.8888 | 0.4531 | 677.4834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.9076 | -43.5309 | 47.0648 | 8040.9242 | 19.1699 | 712.9508 | [5 empty] | 399.2475 | 414.1534 | 341.4143 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9236 | 677.9407 |  |  |  |  | 399.1291 | 414.2709 | 342.9409 | [7 empty] | -0.2629 | -0.3002 | 0.3947 | 5018.8116 | 0.2779 | 677.9827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.8991 | -43.5236 | 47.0548 | 8040.0508 | 19.1504 | 712.9436 | [5 empty] | 400.4081 | 415.3574 | 342.4066 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.921 | 678.3705 |  |  |  |  | 401.1387 | 415.9091 | 339.8108 | [7 empty] | 0.3962 | 0.6418 | 0.7593 | 4965.0695 | 0.536 | 678.5671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -17.9339 | -43.4268 | 46.9787 | 8028.1682 | 19.1258 | 713.287 | [5 empty] | 401.5708 | 416.5636 | 343.4007 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.9183 | 678.8 |  |  |  |  | 402.0854 | 417.0119 | 340.7919 | [7 empty] | 0.3235 | 0.6336 | 0.7167 | 4966.7411 | 0.5134 | 678.9593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -17.9748 | -43.4532 | 47.0187 | 8027.5337 | 19.129 | 713.6557 | [5 empty] | 402.7356 | 417.7719 | 344.3965 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9157 | 679.229 |  |  |  |  | 403.1592 | 418.1583 | 342.1034 | [7 empty] | 0.2714 | 0.5554 | 0.6234 | 4971.1547 | 0.4489 | 679.3659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -18.0039 | -43.3718 | 46.9547 | 8017.2006 | 19.1069 | 713.9763 | [5 empty] | 403.9025 | 418.9824 | 345.3941 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.913 | 679.6575 |  |  |  |  | 404.1833 | 419.3138 | 343.2606 | [7 empty] | 0.2017 | 0.5166 | 0.5601 | 4974.119 | 0.4129 | 679.7746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.0642 | -43.5224 | 47.1169 | 8028.489 | 19.1377 | 714.3526 | [5 empty] | 405.0714 | 420.1951 | 346.3935 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9104 | 680.0857 |  |  |  |  | 405.2902 | 420.5007 | 344.5204 | [7 empty] | 0.1546 | 0.4577 | 0.4886 | 4977.5838 | 0.3661 | 680.1934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.1489 | -43.5248 | 47.1518 | 8028.0168 | 19.1339 | 714.6421 | [5 empty] | 406.2425 | 421.4099 | 347.3947 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9078 | 680.5134 |  |  |  |  | 406.177 | 421.5939 | 345.5979 | [7 empty] | 0.0449 | 0.431 | 0.4392 | 4980.7021 | 0.3583 | 680.5781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.2106 | -43.6612 | 47.3014 | 8037.5416 | 19.1632 | 715.0603 | [5 empty] | 407.4156 | 422.6269 | 348.3977 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.9051 | 680.9407 |  |  |  |  | 407.5231 | 422.8574 | 346.7722 | [7 empty] | 0.1039 | 0.3924 | 0.4116 | 4981.4048 | 0.316 | 681.0215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.3259 | -43.6644 | 47.349 | 8038.2095 | 19.1601 | 715.3431 | [5 empty] | 408.5908 | 423.846 | 349.4024 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.9025 | 681.3676 |  |  |  |  | 407.8168 | 423.7104 | 346.9402 | [7 empty] | -0.1408 | 0.5448 | 0.5685 | 4978.9374 | 0.5298 | 681.3202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.3732 | -43.7161 | 47.415 | 8038.1768 | 19.175 | 715.8707 | [5 empty] | 409.7681 | 425.0673 | 350.409 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8999 | 681.7941 |  |  |  |  | 408.8555 | 424.8135 | 348.144 | [7 empty] | -0.1813 | 0.4825 | 0.5211 | 4982.4156 | 0.5024 | 681.7055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.3773 | -43.7182 | 47.4186 | 8038.5636 | 19.1585 | 715.8651 | [5 empty] | 410.9475 | 426.2908 | 351.4173 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8974 | 682.2201 |  |  |  |  | 410.2771 | 426.1624 | 349.3646 | [7 empty] | -0.1237 | 0.4497 | 0.4721 | 4982.8891 | 0.4429 | 682.1755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.3935 | -43.7581 | 47.4617 | 8039.7308 | 19.16 | 716.1174 | [5 empty] | 412.1289 | 427.5164 | 352.4274 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8947 | 682.6457 |  |  |  |  | 411.2435 | 427.2056 | 350.4561 | [7 empty] | -0.1664 | 0.4023 | 0.4408 | 4985.7373 | 0.4296 | 682.5379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.3058 | -43.8099 | 47.4756 | 8034.7281 | 19.1734 | 716.6945 | [5 empty] | 413.3125 | 428.7442 | 353.4393 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8922 | 683.0709 |  |  |  |  | 412.556 | 429.1763 | 351.8111 | [7 empty] | -0.4652 | 0.5003 | 0.6877 | 4986.62 | 0.7114 | 683.2203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.2242 | -43.8557 | 47.4866 | 8029.7672 | 19.1847 | 717.2399 | [5 empty] | 414.4982 | 429.9742 | 354.4529 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8896 | 683.4957 |  |  |  |  | 413.5834 | 430.2786 | 353.0521 | [7 empty] | -0.5141 | 0.4313 | 0.6751 | 4990.5204 | 0.7032 | 683.6007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.2631 | -43.9188 | 47.5598 | 8030.5975 | 19.2014 | 717.7577 | [5 empty] | 415.6859 | 431.2063 | 355.4684 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8871 | 683.9201 |  |  |  |  | 414.5745 | 431.3629 | 354.123 | [7 empty] | -0.5591 | 0.3968 | 0.6893 | 4992.8281 | 0.7177 | 683.974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.2916 | -43.9447 | 47.5947 | 8030.8138 | 19.2004 | 718.0153 | [5 empty] | 416.8757 | 432.4407 | 356.4857 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8846 | 684.3441 |  |  |  |  | 414.9676 | 432.1892 | 355.245 | [7 empty] | -0.8199 | 0.3314 | 0.8869 | 5000.2324 | 0.9016 | 684.2578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.3366 | -43.9611 | 47.6272 | 8027.6778 | 19.207 | 718.5262 | [5 empty] | 418.0677 | 433.6771 | 357.5047 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.882 | 684.7676 |  |  |  |  | 416.0217 | 433.3448 | 356.4829 | [7 empty] | -0.8772 | 0.2746 | 0.9213 | 5003.7259 | 0.9234 | 684.6539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.3629 | -43.9914 | 47.6653 | 8028.3288 | 19.2065 | 718.7735 | [5 empty] | 419.2617 | 434.9158 | 358.5256 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8796 | 685.1908 |  |  |  |  | 417.0314 | 434.3776 | 357.699 | [7 empty] | -0.9012 | 0.1961 | 0.9239 | 5007.5987 | 0.9089 | 685.0071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.5467 | -44.0332 | 47.775 | 8032.5751 | 19.2201 | 719.2323 | [5 empty] | 420.4578 | 436.1567 | 359.5482 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8771 | 685.6135 |  |  |  |  | 419.7967 | 435.9539 | 356.5686 | [7 empty] | 0.0004 | 0.621 | 0.6263 | 4973.4253 | 0.5297 | 685.5445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.5806 | -44.0506 | 47.8042 | 8032.1427 | 19.2176 | 719.4925 | [5 empty] | 421.6561 | 437.3997 | 360.5726 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8745 | 686.0358 |  |  |  |  | 421.4934 | 437.334 | 361.2347 | [7 empty] | -0.1181 | -0.149 | 0.1863 | 5009.2489 | 0.1309 | 686.0135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.744 | -44.1148 | 47.9271 | 8038.5101 | 19.2333 | 719.8875 | [5 empty] | 422.8564 | 438.6449 | 361.5989 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.872 | 686.4577 |  |  |  |  | 423.9903 | 439.6139 | 359.1973 | [7 empty] | 0.397 | 0.6528 | 0.7683 | 4965.3427 | 0.5422 | 686.7852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.7611 | -44.1369 | 47.9542 | 8038.5461 | 19.2297 | 720.098 | [5 empty] | 424.0588 | 439.8923 | 362.6269 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8696 | 686.8792 |  |  |  |  | 423.9626 | 439.6117 | 359.2093 | [7 empty] | 0.3819 | 0.6517 | 0.7596 | 4965.6497 | 0.5355 | 686.7845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.8041 | -44.1848 | 48.0152 | 8038.8914 | 19.241 | 720.5489 | [5 empty] | 425.2634 | 441.1419 | 363.6567 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8672 | 687.3003 |  |  |  |  | 425.105 | 440.754 | 360.3888 | [7 empty] | 0.3822 | 0.5979 | 0.7137 | 4968.0157 | 0.5009 | 687.1697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.8275 | -44.2106 | 48.0482 | 8039.0184 | 19.2398 | 720.7971 | [5 empty] | 426.47 | 442.3936 | 364.6884 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8647 | 687.721 |  |  |  |  | 426.2361 | 441.9459 | 361.5139 | [7 empty] | 0.3592 | 0.5682 | 0.6763 | 4969.7298 | 0.4753 | 687.5706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.8845 | -44.2525 | 48.1091 | 8039.1341 | 19.2505 | 721.2578 | [5 empty] | 427.6788 | 443.6476 | 365.7218 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8622 | 688.1412 |  |  |  |  | 427.3488 | 443.1678 | 362.7226 | [7 empty] | 0.3052 | 0.5297 | 0.6155 | 4972.3549 | 0.4356 | 687.9805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.8986 | -44.2879 | 48.1472 | 8040.2462 | 19.2499 | 721.4709 | [5 empty] | 428.8897 | 444.9037 | 366.757 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8598 | 688.5611 |  |  |  |  | 428.4435 | 444.3263 | 363.8908 | [7 empty] | 0.2737 | 0.4859 | 0.5618 | 4974.8201 | 0.399 | 688.3682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -18.9347 | -44.3446 | 48.2136 | 8041.4349 | 19.262 | 721.8969 | [5 empty] | 430.1026 | 446.162 | 367.7941 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8574 | 688.9805 |  |  |  |  | 429.6742 | 445.6902 | 365.333 | [7 empty] | 0.1995 | 0.4246 | 0.4734 | 4978.7729 | 0.342 | 688.8234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -18.9606 | -44.3852 | 48.2611 | 8043.2105 | 19.2634 | 722.1245 | [5 empty] | 431.3177 | 447.4225 | 368.8329 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8549 | 689.3996 |  |  |  |  | 431.8428 | 448.0219 | 367.7331 | [7 empty] | 0.1138 | 0.3295 | 0.353 | 4984.3949 | 0.2648 | 689.5984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -19.005 | -44.4665 | 48.3534 | 8046.7933 | 19.2811 | 722.5574 | [5 empty] | 432.5349 | 448.6852 | 369.8736 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8525 | 689.8182 |  |  |  |  | 432.8505 | 449.1167 | 368.856 | [7 empty] | 0.0685 | 0.2866 | 0.2992 | 4987.0409 | 0.2323 | 689.961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -19.0228 | -44.5055 | 48.3963 | 8048.1352 | 19.2821 | 722.7869 | [5 empty] | 433.7542 | 449.9501 | 370.916 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8501 | 690.2364 |  |  |  |  | 433.8806 | 450.2771 | 369.5624 | [7 empty] | 0.0432 | 0.344 | 0.3514 | 4985 | 0.2838 | 690.3444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.0534 | -44.4056 | 48.3166 | 8034.9997 | 19.2612 | 723.2168 | [5 empty] | 434.9757 | 451.2172 | 371.9603 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0047 | 5000.8478 | 690.6543 |  |  |  |  | 435.0441 | 451.5376 | 370.8634 | [7 empty] | -0.0076 | 0.2928 | 0.2976 | 4988.0926 | 0.2559 | 690.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.0858 | -44.4246 | 48.3468 | 8034.7505 | 19.2592 | 723.4678 | [5 empty] | 436.1992 | 452.4865 | 373.0064 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0047 | 5000.8454 | 691.0717 |  |  |  |  | 436.1526 | 452.7794 | 371.6391 | [7 empty] | -0.033 | 0.3496 | 0.3558 | 4986.0865 | 0.3135 | 691.1679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.13 | -44.3056 | 48.255 | 8020.0452 | 19.2358 | 723.9286 | [5 empty] | 437.4249 | 453.758 | 374.0542 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.843 | 691.4887 |  |  |  |  | 437.1114 | 453.8645 | 372.7315 | [7 empty] | -0.0969 | 0.3143 | 0.3334 | 4988.7061 | 0.3155 | 691.5236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.1428 | -44.335 | 48.2872 | 8020.5091 | 19.2344 | 724.1464 | [5 empty] | 438.6526 | 455.0317 | 375.1039 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8407 | 691.9053 |  |  |  |  | 437.4616 | 454.6498 | 373.9173 | [7 empty] | -0.3607 | 0.2311 | 0.4312 | 4996.7812 | 0.4499 | 691.7805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.1908 | -44.378 | 48.3457 | 8020.315 | 19.2456 | 724.6163 | [5 empty] | 439.8825 | 456.3075 | 376.1554 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8383 | 692.3215 |  |  |  |  | 438.6819 | 456.5746 | 376.2271 | [7 empty] | -0.7604 | 0.1256 | 0.7719 | 5008.1251 | 0.7499 | 692.4085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.2095 | -44.4085 | 48.3812 | 8021.0029 | 19.2447 | 724.8385 | [5 empty] | 441.1146 | 457.5856 | 377.2088 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8359 | 692.7374 |  |  |  |  | 438.6763 | 456.5751 | 376.227 | [7 empty] | -0.7635 | 0.1261 | 0.775 | 5008.1564 | 0.7544 | 692.4087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.2524 | -44.453 | 48.4391 | 8021.0871 | 19.2552 | 725.282 | [5 empty] | 442.3487 | 458.8659 | 378.2639 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8336 | 693.1528 |  |  |  |  | 442.0964 | 458.8773 | 375.5026 | [7 empty] | 0.1039 | 0.5803 | 0.5938 | 4973.9627 | 0.4663 | 693.1564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.3154 | -44.5327 | 48.5374 | 8022.2731 | 19.2815 | 725.9513 | [5 empty] | 443.585 | 460.1484 | 379.3209 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8313 | 693.5678 |  |  |  |  | 442.9178 | 459.8297 | 376.5756 | [7 empty] | 0.0274 | 0.5273 | 0.5323 | 4977.5398 | 0.4405 | 693.4647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.3346 | -44.5529 | 48.5635 | 8022.1057 | 19.2783 | 726.1683 | [5 empty] | 444.8234 | 461.4331 | 380.3796 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.829 | 693.9824 |  |  |  |  | 444.3445 | 461.1972 | 377.862 | [7 empty] | 0.0706 | 0.4865 | 0.4958 | 4978.5842 | 0.3952 | 693.9064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.3847 | -44.5945 | 48.6217 | 8022.156 | 19.2884 | 726.6112 | [5 empty] | 446.0639 | 462.72 | 381.4402 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8267 | 694.3966 |  |  |  |  | 445.3087 | 462.3618 | 379.1381 | [7 empty] | -0.0406 | 0.4321 | 0.4383 | 4982.8001 | 0.385 | 694.2815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.4153 | -44.7627 | 48.7882 | 8035.2313 | 19.3173 | 726.8502 | [5 empty] | 447.3066 | 464.0091 | 382.5027 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8244 | 694.8105 |  |  |  |  | 446.7143 | 463.6468 | 380.4508 | [7 empty] | 0.0252 | 0.3685 | 0.3735 | 4984.432 | 0.308 | 694.6943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.4527 | -44.8069 | 48.8437 | 8035.5733 | 19.3261 | 727.2521 | [5 empty] | 448.5514 | 465.3004 | 383.5669 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8221 | 695.2239 |  |  |  |  | 447.8825 | 465.5665 | 381.7502 | [7 empty] | -0.3084 | 0.4711 | 0.5668 | 4985.6748 | 0.5718 | 695.3089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.4549 | -44.8129 | 48.8501 | 8035.9969 | 19.3128 | 727.2674 | [5 empty] | 449.7983 | 466.594 | 384.633 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8198 | 695.6369 |  |  |  |  | 449.8795 | 467.0467 | 386.4565 | [7 empty] | -0.311 | -0.2732 | 0.4116 | 5017.6251 | 0.2944 | 695.7812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.48 | -44.9584 | 48.9936 | 8047.0505 | 19.3364 | 727.4927 | [5 empty] | 451.0473 | 467.8897 | 385.7008 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8176 | 696.0496 |  |  |  |  | 451.2619 | 468.3845 | 383.0281 | [7 empty] | 0.1298 | 0.636 | 0.653 | 4971.3776 | 0.5073 | 696.2068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.5218 | -44.985 | 49.0347 | 8045.6468 | 19.3426 | 727.9198 | [5 empty] | 452.2985 | 469.1877 | 386.7705 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8152 | 696.4618 |  |  |  |  | 452.2236 | 469.5289 | 384.4306 | [7 empty] | 0.016 | 0.5519 | 0.5561 | 4976.8728 | 0.4637 | 696.57 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.4794 | -45.0141 | 49.0446 | 8039.1724 | 19.3544 | 728.5696 | [5 empty] | 453.5519 | 470.4879 | 387.8421 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.813 | 696.8737 |  |  |  |  | 453.4374 | 470.6834 | 385.5374 | [7 empty] | 0.0552 | 0.513 | 0.5198 | 4977.8909 | 0.4199 | 696.9355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.4365 | -45.0635 | 49.073 | 8035.0257 | 19.3689 | 729.1744 | [5 empty] | 454.8073 | 471.7903 | 388.9154 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8107 | 697.2851 |  |  |  |  | 454.2897 | 471.722 | 386.7502 | [7 empty] | -0.0531 | 0.4505 | 0.4575 | 4982.3679 | 0.4046 | 697.2636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.4219 | -45.0811 | 49.0834 | 8036.2776 | 19.3568 | 729.1616 | [5 empty] | 456.0649 | 473.0949 | 389.9906 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8085 | 697.6962 |  |  |  |  | 455.6172 | 472.995 | 388.0532 | [7 empty] | -0.0227 | 0.3921 | 0.3966 | 4984.3562 | 0.3431 | 697.6648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.5579 | -44.9944 | 49.058 | 8028.8794 | 19.3392 | 729.5001 | [5 empty] | 457.3247 | 474.4017 | 391.0677 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8063 | 698.1069 |  |  |  |  | 456.7747 | 474.7789 | 389.9036 | [7 empty] | -0.3467 | 0.3526 | 0.4975 | 4991.4521 | 0.5151 | 698.2252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.6076 | -45.0476 | 49.1265 | 8030.4531 | 19.3501 | 729.8949 | [5 empty] | 458.5865 | 475.7108 | 392.1465 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.8041 | 698.5172 |  |  |  |  | 456.7958 | 474.8194 | 389.9185 | [7 empty] | -0.3544 | 0.3575 | 0.5063 | 4991.3737 | 0.5256 | 698.2379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.7357 | -44.9738 | 49.1103 | 8024.262 | 19.3344 | 730.2087 | [5 empty] | 459.8506 | 477.022 | 393.2272 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.8019 | 698.9271 |  |  |  |  | 460.4366 | 477.1386 | 390.1541 | [7 empty] | 0.5165 | 0.5978 | 0.7926 | 4966.787 | 0.55 | 698.9634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.7739 | -45.0208 | 49.1687 | 8025.3101 | 19.3426 | 730.5713 | [5 empty] | 461.1167 | 478.3355 | 394.3097 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7997 | 699.3366 |  |  |  |  | 461.203 | 478.1516 | 390.7907 | [7 empty] | 0.4243 | 0.6507 | 0.7797 | 4966.1186 | 0.5431 | 699.2793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.7031 | -45.039 | 49.157 | 8021.7762 | 19.3379 | 730.8202 | [5 empty] | 462.385 | 479.6513 | 395.3941 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7975 | 699.7457 |  |  |  |  | 462.5724 | 479.5397 | 392.0075 | [7 empty] | 0.4335 | 0.633 | 0.77 | 4966.7497 | 0.5351 | 699.7111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.7325 | -45.1197 | 49.2428 | 8025.4418 | 19.353 | 731.1881 | [5 empty] | 463.6555 | 480.9692 | 396.4802 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7953 | 700.1544 |  |  |  |  | 463.5679 | 480.7294 | 393.4284 | [7 empty] | 0.3174 | 0.5545 | 0.6418 | 4971.9977 | 0.4515 | 700.0801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.6225 | -45.1328 | 49.2109 | 8020.434 | 19.3457 | 731.4208 | [5 empty] | 464.9281 | 482.2894 | 397.5683 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7931 | 700.5628 |  |  |  |  | 464.8865 | 481.9778 | 394.6281 | [7 empty] | 0.3615 | 0.512 | 0.6295 | 4973.0784 | 0.438 | 700.4665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.6755 | -45.182 | 49.2772 | 8021.2918 | 19.3572 | 731.8544 | [5 empty] | 466.2029 | 483.6118 | 398.6581 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7909 | 700.9707 |  |  |  |  | 465.9775 | 483.8128 | 395.9774 | [7 empty] | 0.027 | 0.588 | 0.5921 | 4975.452 | 0.4889 | 701.0326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.7032 | -45.3569 | 49.4486 | 8034.7136 | 19.3874 | 732.0883 | [5 empty] | 467.4798 | 484.9365 | 399.7498 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7888 | 701.3783 |  |  |  |  | 467.2906 | 485.0648 | 397.2285 | [7 empty] | 0.0627 | 0.5367 | 0.5437 | 4977.0376 | 0.4365 | 701.4177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.7352 | -45.382 | 49.4845 | 8033.0055 | 19.3927 | 732.5038 | [5 empty] | 468.7589 | 486.2634 | 400.8434 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7867 | 701.7855 |  |  |  |  | 468.229 | 486.2263 | 398.5529 | [7 empty] | -0.0611 | 0.4754 | 0.4826 | 4981.6706 | 0.4275 | 701.7742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.7729 | -45.5274 | 49.6329 | 8044.1864 | 19.417 | 732.7348 | [5 empty] | 470.0401 | 487.5925 | 401.9388 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7845 | 702.1923 |  |  |  |  | 469.536 | 487.4903 | 399.749 | [7 empty] | -0.0288 | 0.4384 | 0.4426 | 4982.7082 | 0.383 | 702.1611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.8213 | -45.5486 | 49.6716 | 8042.954 | 19.4211 | 733.1224 | [5 empty] | 471.3234 | 488.9238 | 403.036 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7823 | 702.5987 |  |  |  |  | 470.4335 | 488.561 | 401.0456 | [7 empty] | -0.1323 | 0.3651 | 0.3915 | 4987.4984 | 0.3744 | 702.4881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -19.9579 | -45.4666 | 49.6513 | 8036.1614 | 19.4047 | 733.4485 | [5 empty] | 472.609 | 490.2574 | 404.1351 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7802 | 703.0048 |  |  |  |  | 471.9182 | 490.5804 | 402.2671 | [7 empty] | -0.3295 | 0.4815 | 0.5863 | 4985.8922 | 0.5917 | 703.103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -20.0028 | -45.5067 | 49.7061 | 8036.6497 | 19.4122 | 733.8213 | [5 empty] | 473.8967 | 491.5932 | 405.236 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7781 | 703.4104 |  |  |  |  | 472.7864 | 491.6734 | 403.5484 | [7 empty] | -0.4551 | 0.4183 | 0.6205 | 4990.6096 | 0.6411 | 703.4347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.1323 | -45.4246 | 49.6834 | 8029.8389 | 19.3953 | 734.1311 | [5 empty] | 475.1865 | 492.9313 | 406.3387 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.776 | 703.8157 |  |  |  |  | 473.979 | 492.7622 | 404.6196 | [7 empty] | -0.3966 | 0.3744 | 0.5477 | 4991.4937 | 0.5664 | 703.7645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.1682 | -45.4465 | 49.718 | 8028.4018 | 19.399 | 734.5094 | [5 empty] | 476.4785 | 494.2716 | 407.4433 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7739 | 704.2206 |  |  |  |  | 474.7963 | 493.8226 | 405.7469 | [7 empty] | -0.521 | 0.3377 | 0.6228 | 4995.0765 | 0.6437 | 704.0851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.1109 | -45.5716 | 49.8092 | 8034.8228 | 19.4161 | 734.7385 | [5 empty] | 477.7727 | 495.6142 | 408.5498 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7718 | 704.6251 |  |  |  |  | 476.2695 | 495.2816 | 407.2541 | [7 empty] | -0.5118 | 0.2733 | 0.5818 | 4997.623 | 0.5983 | 704.525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.1372 | -45.6087 | 49.8538 | 8035.0386 | 19.4209 | 735.0628 | [5 empty] | 479.069 | 496.9589 | 409.6581 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7697 | 705.0292 |  |  |  |  | 478.0703 | 497.5928 | 409.8306 | [7 empty] | -0.7813 | 0.1695 | 0.8004 | 5006.3828 | 0.7829 | 705.2193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.0665 | -45.7327 | 49.9389 | 8041.0067 | 19.4374 | 735.2871 | [5 empty] | 480.3675 | 498.306 | 410.7682 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7676 | 705.433 |  |  |  |  | 478.095 | 497.5985 | 409.8408 | [7 empty] | -0.7721 | 0.1672 | 0.7909 | 5006.3281 | 0.7738 | 705.2211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.106 | -45.7756 | 49.9941 | 8041.9653 | 19.4443 | 735.6251 | [5 empty] | 481.6682 | 499.6553 | 411.8802 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7656 | 705.8364 |  |  |  |  | 480.7451 | 499.5055 | 408.778 | [7 empty] | -0.1434 | 0.6263 | 0.6453 | 4976.9558 | 0.5893 | 705.7916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.1324 | -45.6928 | 49.9289 | 8031.9204 | 19.4242 | 735.9348 | [5 empty] | 482.971 | 501.0068 | 412.9941 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7635 | 706.2394 |  |  |  |  | 481.8993 | 500.6492 | 409.9945 | [7 empty] | -0.14 | 0.5689 | 0.5886 | 4979.2971 | 0.5412 | 706.1328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.1683 | -45.7232 | 49.9713 | 8031.6394 | 19.4285 | 736.2765 | [5 empty] | 484.276 | 502.3606 | 414.1098 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7614 | 706.642 |  |  |  |  | 483.9536 | 502.972 | 412.5104 | [7 empty] | -0.2819 | 0.4628 | 0.5444 | 4986.0335 | 0.5444 | 706.8235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.2003 | -45.649 | 49.9164 | 8022.4057 | 19.4109 | 736.5992 | [5 empty] | 485.5832 | 503.7166 | 415.2274 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7594 | 707.0442 |  |  |  |  | 484.4677 | 504.1792 | 413.6996 | [7 empty] | -0.6223 | 0.4665 | 0.7796 | 4991.4342 | 0.8032 | 707.1812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.2387 | -45.7116 | 49.9892 | 8024.7698 | 19.4225 | 736.9594 | [5 empty] | 486.8925 | 505.0749 | 416.3468 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7573 | 707.4461 |  |  |  |  | 485.644 | 505.3595 | 414.9355 | [7 empty] | -0.6239 | 0.4126 | 0.7497 | 4993.6997 | 0.7716 | 707.5301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.2901 | -45.8108 | 50.1008 | 8026.7152 | 19.4526 | 737.658 | [5 empty] | 488.204 | 506.4355 | 417.4681 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7553 | 707.8476 |  |  |  |  | 486.933 | 506.9387 | 416.1621 | [7 empty] | -0.7328 | 0.4412 | 0.8569 | 4994.2915 | 0.8779 | 707.9958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.337 | -45.8555 | 50.1607 | 8027.7239 | 19.461 | 738.0224 | [5 empty] | 489.5177 | 507.7983 | 418.5912 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7533 | 708.2487 |  |  |  |  | 487.0427 | 507.0607 | 416.3323 | [7 empty] | -0.7424 | 0.4283 | 0.8585 | 4994.984 | 0.8788 | 708.0317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.3392 | -45.8605 | 50.1662 | 8028.311 | 19.4483 | 738.0147 | [5 empty] | 490.8336 | 509.1633 | 419.7162 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7512 | 708.6494 |  |  |  |  | 490.6617 | 509.3642 | 416.5186 | [7 empty] | 0.0952 | 0.6665 | 0.6758 | 4971.6235 | 0.5341 | 708.7083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.372 | -45.8627 | 50.1816 | 8025.3399 | 19.4473 | 738.3698 | [5 empty] | 492.1516 | 510.5306 | 420.8431 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7492 | 709.0498 |  |  |  |  | 491.8521 | 510.5612 | 417.6871 | [7 empty] | 0.0982 | 0.6284 | 0.6384 | 4973.1674 | 0.5021 | 709.0588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.429 | -45.8788 | 50.2195 | 8024.3335 | 19.4499 | 738.7223 | [5 empty] | 493.4718 | 511.9002 | 421.9718 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7472 | 709.4498 |  |  |  |  | 492.6347 | 511.5563 | 418.7916 | [7 empty] | -0.0127 | 0.5844 | 0.587 | 4976.7815 | 0.4967 | 709.3495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.4682 | -45.9124 | 50.2662 | 8024.8752 | 19.454 | 739.0247 | [5 empty] | 494.7942 | 513.272 | 423.1024 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7452 | 709.8494 |  |  |  |  | 493.8589 | 512.7207 | 420.1624 | [7 empty] | 0.004 | 0.4985 | 0.5009 | 4980.0598 | 0.4198 | 709.689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.502 | -45.9527 | 50.3168 | 8025.6674 | 19.4596 | 739.3403 | [5 empty] | 496.1188 | 514.6461 | 424.2349 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7433 | 710.2487 |  |  |  |  | 494.9131 | 514.5467 | 421.5553 | [7 empty] | -0.3355 | 0.5638 | 0.6582 | 4982.8845 | 0.6536 | 710.2199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.5379 | -45.979 | 50.3554 | 8025.2416 | 19.4627 | 739.6624 | [5 empty] | 497.4455 | 516.0225 | 425.3692 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7412 | 710.6476 |  |  |  |  | 496.1833 | 515.8854 | 422.9436 | [7 empty] | -0.3682 | 0.5099 | 0.6309 | 4985.6384 | 0.6368 | 710.6079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.592 | -46.05 | 50.4424 | 8026.2712 | 19.4831 | 740.2348 | [5 empty] | 498.7745 | 517.4011 | 426.5054 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7393 | 711.0461 |  |  |  |  | 497.0884 | 517.5167 | 425.5756 | [7 empty] | -0.8004 | 0.3064 | 0.8581 | 5000.9732 | 0.861 | 711.0795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.6647 | -46.1257 | 50.5412 | 8027.6627 | 19.5066 | 740.8575 | [5 empty] | 500.1056 | 518.782 | 427.6434 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7373 | 711.4443 |  |  |  |  | 498.2425 | 518.8233 | 426.8683 | [7 empty] | -0.8685 | 0.2717 | 0.9109 | 5003.4979 | 0.9029 | 711.4562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.7023 | -46.1507 | 50.5795 | 8027.2609 | 19.5093 | 741.1721 | [5 empty] | 501.4389 | 520.1651 | 428.7834 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7354 | 711.842 |  |  |  |  | 501.6644 | 520.7922 | 425.8849 | [7 empty] | 0.0916 | 0.6686 | 0.677 | 4971.8456 | 0.5362 | 712.022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.7249 | -46.1886 | 50.6234 | 8027.8813 | 19.5131 | 741.4545 | [5 empty] | 502.7744 | 521.5506 | 429.9251 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7334 | 712.2394 |  |  |  |  | 502.804 | 522.0337 | 427.1429 | [7 empty] | 0.0444 | 0.6268 | 0.6305 | 4974.3278 | 0.513 | 712.3778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.7589 | -46.2205 | 50.6665 | 8028.0327 | 19.5169 | 741.762 | [5 empty] | 504.1121 | 522.9383 | 431.0688 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7314 | 712.6365 |  |  |  |  | 504.0177 | 523.3586 | 428.5427 | [7 empty] | -0.0116 | 0.5717 | 0.5739 | 4977.4909 | 0.4849 | 712.7566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.8 | -46.2633 | 50.7223 | 8029.3248 | 19.523 | 742.0694 | [5 empty] | 505.452 | 524.3282 | 432.2143 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7295 | 713.0332 |  |  |  |  | 505.2557 | 524.6544 | 429.9103 | [7 empty] | -0.0412 | 0.5151 | 0.5187 | 4980.2907 | 0.449 | 713.1261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.8276 | -46.3055 | 50.7722 | 8030.232 | 19.5285 | 742.3704 | [5 empty] | 506.7941 | 525.7205 | 433.3618 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7275 | 713.4295 |  |  |  |  | 506.5227 | 525.9865 | 431.213 | [7 empty] | -0.066 | 0.4768 | 0.4833 | 4982.2622 | 0.4279 | 713.5051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -20.9595 | -46.2551 | 50.7805 | 8025.1387 | 19.5222 | 742.7789 | [5 empty] | 508.1383 | 527.115 | 434.511 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7257 | 713.8254 |  |  |  |  | 507.7986 | 527.306 | 432.7354 | [7 empty] | -0.099 | 0.3941 | 0.4082 | 4986.1702 | 0.3761 | 713.8796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -20.9841 | -46.289 | 50.8216 | 8025.3279 | 19.5258 | 743.0732 | [5 empty] | 509.4848 | 528.5118 | 435.6622 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7237 | 714.221 |  |  |  |  | 509.072 | 528.6808 | 434.1191 | [7 empty] | -0.1442 | 0.3497 | 0.38 | 4988.7109 | 0.3662 | 714.2688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.1154 | -46.2404 | 50.8319 | 8020.3006 | 19.5203 | 743.4891 | [5 empty] | 510.8334 | 529.9109 | 436.8152 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7218 | 714.6162 |  |  |  |  | 510.076 | 529.8596 | 434.7419 | [7 empty] | -0.1801 | 0.4229 | 0.4614 | 4986.3235 | 0.4451 | 714.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.1504 | -46.2678 | 50.8713 | 8020.2304 | 19.5229 | 743.7844 | [5 empty] | 512.1843 | 531.3122 | 437.9702 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7199 | 715.0111 |  |  |  |  | 511.243 | 531.1353 | 436.1897 | [7 empty] | -0.242 | 0.352 | 0.4287 | 4990.1989 | 0.4324 | 714.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.1148 | -46.3961 | 50.9734 | 8026.1272 | 19.5444 | 744.12 | [5 empty] | 513.5373 | 532.7159 | 439.127 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.718 | 715.4056 |  |  |  |  | 512.166 | 532.1823 | 436.7244 | [7 empty] | -0.2572 | 0.4184 | 0.4927 | 4987.7587 | 0.492 | 715.2557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.1474 | -46.4212 | 51.0097 | 8025.9474 | 19.5461 | 744.4014 | [5 empty] | 514.8926 | 534.1218 | 440.2856 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7161 | 715.7997 |  |  |  |  | 513.8273 | 534.4972 | 439.449 | [7 empty] | -0.5966 | 0.3005 | 0.6689 | 4997.9617 | 0.6819 | 715.9048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.1022 | -46.5264 | 51.0869 | 8029.8019 | 19.5621 | 744.7185 | [5 empty] | 516.25 | 535.53 | 441.4462 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7142 | 716.1935 |  |  |  |  | 514.3533 | 535.4527 | 440.8375 | [7 empty] | -0.8341 | 0.2128 | 0.8613 | 5005.305 | 0.844 | 716.1719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.1433 | -46.46 | 51.0434 | 8022.3131 | 19.5454 | 744.9833 | [5 empty] | 517.6097 | 536.9404 | 442.6086 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7123 | 716.5869 |  |  |  |  | 515.6227 | 537.1323 | 442.2334 | [7 empty] | -1.0015 | 0.2319 | 1.0285 | 5007.1896 | 0.9991 | 716.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.166 | -46.483 | 51.0738 | 8021.7123 | 19.5463 | 745.2596 | [5 empty] | 518.9716 | 538.3532 | 443.773 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7105 | 716.9799 |  |  |  |  | 518.808 | 539.1196 | 441.2297 | [7 empty] | -0.1807 | 0.6429 | 0.6694 | 4977.5668 | 0.6192 | 717.1927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.2048 | -46.4291 | 51.0409 | 8013.7183 | 19.536 | 745.6554 | [5 empty] | 520.3356 | 539.7683 | 444.9392 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7086 | 717.3726 |  |  |  |  | 519.8555 | 540.109 | 442.5698 | [7 empty] | -0.1772 | 0.5392 | 0.569 | 4981.6983 | 0.5342 | 717.467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.2359 | -46.4622 | 51.0839 | 8014.4286 | 19.5386 | 745.9142 | [5 empty] | 521.7019 | 541.1856 | 446.1073 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7068 | 717.7649 |  |  |  |  | 520.8629 | 541.0906 | 443.7899 | [7 empty] | -0.1803 | 0.4588 | 0.4943 | 4984.9969 | 0.4724 | 717.7387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.2615 | -46.4898 | 51.1198 | 8014.5746 | 19.5399 | 746.1679 | [5 empty] | 523.0704 | 542.6052 | 447.2772 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7049 | 718.1569 |  |  |  |  | 521.723 | 542.5547 | 446.5129 | [7 empty] | -0.5632 | 0.2119 | 0.6024 | 5001.0221 | 0.6056 | 718.143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.3164 | -46.5322 | 51.1812 | 8015.181 | 19.5494 | 746.5638 | [5 empty] | 524.441 | 544.0272 | 448.4491 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.703 | 718.5485 |  |  |  |  | 522.9835 | 544.2183 | 447.8776 | [7 empty] | -0.7253 | 0.2338 | 0.7626 | 5002.7059 | 0.7576 | 718.6011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.3448 | -46.5575 | 51.2161 | 8015.1933 | 19.5503 | 746.8189 | [5 empty] | 525.8139 | 545.4514 | 449.6229 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.7013 | 718.9398 |  |  |  |  | 526.4919 | 546.321 | 446.8771 | [7 empty] | 0.1966 | 0.6454 | 0.6759 | 4971.6504 | 0.5026 | 719.1782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.3686 | -46.5904 | 51.2559 | 8015.7277 | 19.5526 | 747.0717 | [5 empty] | 527.189 | 546.8779 | 450.7985 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6994 | 719.3307 |  |  |  |  | 526.4525 | 546.2858 | 446.7496 | [7 empty] | 0.2018 | 0.6639 | 0.695 | 4970.8296 | 0.5161 | 719.1686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.3877 | -46.5752 | 51.2501 | 8014.9435 | 19.5382 | 747.0782 | [5 empty] | 528.5664 | 548.3067 | 451.9761 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6976 | 719.7212 |  |  |  |  | 527.6978 | 547.9887 | 448.1551 | [7 empty] | 0.0129 | 0.6866 | 0.6879 | 4972.9265 | 0.5692 | 719.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.3815 | -46.5765 | 51.2487 | 8014.8999 | 19.526 | 747.0755 | [5 empty] | 529.9459 | 549.7378 | 453.1555 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6958 | 720.1114 |  |  |  |  | 529.0147 | 549.1195 | 449.5325 | [7 empty] | 0.0856 | 0.5901 | 0.5974 | 4975.6575 | 0.4709 | 719.9429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.4549 | -46.651 | 51.3471 | 8016.0489 | 19.549 | 747.7031 | [5 empty] | 531.3276 | 551.1712 | 454.3368 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.694 | 720.5012 |  |  |  |  | 530.2291 | 550.7756 | 450.9093 | [7 empty] | -0.0965 | 0.6102 | 0.6189 | 4977.7407 | 0.5491 | 720.3937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.4785 | -46.6722 | 51.3763 | 8015.7731 | 19.5487 | 747.9406 | [5 empty] | 532.7116 | 552.6069 | 455.5201 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6921 | 720.8907 |  |  |  |  | 531.1862 | 551.7022 | 452.1004 | [7 empty] | -0.0996 | 0.5275 | 0.5379 | 4981.1036 | 0.4843 | 720.6454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.5243 | -46.7142 | 51.4337 | 8016.4765 | 19.5568 | 748.3005 | [5 empty] | 534.0978 | 554.0449 | 456.7052 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6903 | 721.2798 |  |  |  |  | 533.6032 | 554.2812 | 454.8586 | [7 empty] | -0.1813 | 0.4149 | 0.4537 | 4986.9091 | 0.438 | 721.3437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.559 | -46.7324 | 51.4647 | 8016.0852 | 19.5567 | 748.5539 | [5 empty] | 535.4862 | 555.4852 | 457.8922 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6886 | 721.6686 |  |  |  |  | 534.1219 | 555.5156 | 456.1542 | [7 empty] | -0.5189 | 0.4044 | 0.6586 | 4992.6305 | 0.6766 | 721.6768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.5984 | -46.7563 | 51.503 | 8016.5722 | 19.5574 | 748.7849 | [5 empty] | 536.8768 | 556.9279 | 459.0811 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6868 | 722.057 |  |  |  |  | 534.5692 | 556.2285 | 457.527 | [7 empty] | -0.6925 | 0.2758 | 0.7458 | 5000.4938 | 0.7491 | 721.8688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.6334 | -46.7898 | 51.5482 | 8016.578 | 19.5626 | 749.1156 | [5 empty] | 538.2697 | 558.3728 | 460.272 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.685 | 722.4451 |  |  |  |  | 535.6604 | 557.6813 | 458.7716 | [7 empty] | -0.8404 | 0.2855 | 0.8879 | 5002.4235 | 0.8813 | 722.2595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.6604 | -46.8072 | 51.5753 | 8016.1392 | 19.5615 | 749.3474 | [5 empty] | 539.6647 | 559.82 | 461.4647 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6832 | 722.8328 |  |  |  |  | 538.9631 | 559.6888 | 457.8996 | [7 empty] | -0.0014 | 0.6604 | 0.6612 | 4974.4109 | 0.5513 | 722.7977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.7 | -46.8485 | 51.6295 | 8016.7821 | 19.5687 | 749.6902 | [5 empty] | 541.062 | 561.2695 | 462.6593 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6815 | 723.2202 |  |  |  |  | 540.1268 | 561.2261 | 459.3245 | [7 empty] | -0.1626 | 0.6499 | 0.6708 | 4977.3642 | 0.6125 | 723.2086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.7493 | -46.8736 | 51.673 | 8016.5274 | 19.5728 | 750.0184 | [5 empty] | 542.4616 | 562.7214 | 463.8558 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6797 | 723.6072 |  |  |  |  | 541.28 | 562.1734 | 460.5198 | [7 empty] | -0.0822 | 0.5598 | 0.5666 | 4979.695 | 0.5008 | 723.4612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.7972 | -46.9057 | 51.7223 | 8016.6462 | 19.5784 | 750.3604 | [5 empty] | 543.8633 | 564.1755 | 465.0543 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6779 | 723.9938 |  |  |  |  | 541.8464 | 563.4282 | 461.8839 | [7 empty] | -0.408 | 0.5382 | 0.676 | 4985.6398 | 0.6814 | 723.7952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.8233 | -46.9201 | 51.7465 | 8016.252 | 19.5761 | 750.5648 | [5 empty] | 545.2673 | 565.632 | 466.2546 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6762 | 724.3802 |  |  |  |  | 545.1127 | 565.3325 | 462.2297 | [7 empty] | 0.3542 | 0.6718 | 0.76 | 4968.5472 | 0.5321 | 724.3008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -21.8975 | -46.9823 | 51.8341 | 8016.4881 | 19.5961 | 751.1789 | [5 empty] | 546.6735 | 567.0908 | 467.4569 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6745 | 724.7661 |  |  |  |  | 546.4152 | 566.9463 | 463.5352 | [7 empty] | 0.2376 | 0.6902 | 0.7306 | 4969.6617 | 0.5337 | 724.7279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -21.9451 | -46.995 | 51.8658 | 8015.4524 | 19.5969 | 751.4804 | [5 empty] | 548.0819 | 568.5519 | 468.661 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6727 | 725.1518 |  |  |  |  | 547.6003 | 568.0126 | 465.0126 | [7 empty] | 0.2643 | 0.5724 | 0.631 | 4973.9067 | 0.4483 | 725.0095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -21.9854 | -47.0212 | 51.9067 | 8015.3968 | 19.5999 | 751.7755 | [5 empty] | 549.4926 | 570.0153 | 469.8671 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0005 | 5000.671 | 725.537 |  |  |  |  | 549.0879 | 570.2659 | 467.7409 | [7 empty] | -0.1206 | 0.4559 | 0.4721 | 4984.501 | 0.4344 | 725.6029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.0785 | -46.9877 | 51.9159 | 8012.1961 | 19.5927 | 752.0489 | [5 empty] | 550.9055 | 571.481 | 471.075 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6693 | 725.922 |  |  |  |  | 550.3646 | 571.8633 | 469.0795 | [7 empty] | -0.2439 | 0.4669 | 0.5272 | 4985.9943 | 0.5161 | 726.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.1121 | -47.0074 | 51.9481 | 8011.6584 | 19.5936 | 752.3219 | [5 empty] | 552.3207 | 572.9491 | 472.2849 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6676 | 726.3065 |  |  |  |  | 550.5455 | 572.5001 | 469.1889 | [7 empty] | -0.4122 | 0.5666 | 0.7011 | 4984.6771 | 0.7032 | 726.189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.1565 | -47.0308 | 51.9881 | 8011.5935 | 19.5959 | 752.6073 | [5 empty] | 553.7381 | 574.4194 | 473.4967 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6658 | 726.6908 |  |  |  |  | 551.755 | 574.0439 | 470.4778 | [7 empty] | -0.5415 | 0.5794 | 0.7934 | 4986.1912 | 0.8056 | 726.5927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.2547 | -47.0032 | 52.0052 | 8008.2939 | 19.592 | 752.9451 | [5 empty] | 555.1577 | 575.8921 | 474.7104 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6641 | 727.0747 |  |  |  |  | 555.0189 | 575.9639 | 470.7705 | [7 empty] | 0.2093 | 0.7242 | 0.7541 | 4968.9579 | 0.5599 | 727.0933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.291 | -47.0153 | 52.0317 | 8007.3569 | 19.5911 | 753.2052 | [5 empty] | 556.5795 | 577.3671 | 475.9261 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6624 | 727.4582 |  |  |  |  | 556.2289 | 577.5568 | 472.2704 | [7 empty] | 0.0449 | 0.709 | 0.7107 | 4972.1143 | 0.5755 | 727.5075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.3286 | -47.0405 | 52.0706 | 8007.5145 | 19.5929 | 753.467 | [5 empty] | 558.0036 | 578.8445 | 477.1436 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6607 | 727.8414 |  |  |  |  | 556.6356 | 578.2233 | 473.5577 | [7 empty] | -0.1197 | 0.5913 | 0.6035 | 4979.2671 | 0.5429 | 727.6804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.3708 | -47.0662 | 52.112 | 8007.0053 | 19.5968 | 753.8018 | [5 empty] | 559.43 | 580.3241 | 478.3631 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6591 | 728.2243 |  |  |  |  | 557.7984 | 579.77 | 474.949 | [7 empty] | -0.279 | 0.5891 | 0.652 | 4981.8267 | 0.6304 | 728.081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.4268 | -47.0784 | 52.1471 | 8005.8612 | 19.5984 | 754.1304 | [5 empty] | 560.8586 | 581.8061 | 479.5844 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6574 | 728.6068 |  |  |  |  | 560.8394 | 581.5432 | 475.3076 | [7 empty] | 0.4153 | 0.7048 | 0.8182 | 4966.6714 | 0.5665 | 728.539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.4844 | -47.0891 | 52.1816 | 8004.4583 | 19.6002 | 754.4746 | [5 empty] | 562.2894 | 583.2904 | 480.8077 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6557 | 728.989 |  |  |  |  | 561.9891 | 583.0098 | 476.6966 | [7 empty] | 0.2802 | 0.6874 | 0.7424 | 4969.4517 | 0.532 | 728.9168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.4785 | -47.0894 | 52.1794 | 8004.3937 | 19.588 | 754.4678 | [5 empty] | 563.7225 | 584.7771 | 482.0329 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6541 | 729.3708 |  |  |  |  | 564.5225 | 585.4953 | 479.4694 | [7 empty] | 0.2874 | 0.5498 | 0.6204 | 4974.7465 | 0.4354 | 729.5549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.6028 | -47.0806 | 52.2252 | 7999.078 | 19.5979 | 755.182 | [5 empty] | 565.1578 | 586.2661 | 483.2601 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6524 | 729.7523 |  |  |  |  | 565.4163 | 586.3985 | 481.0268 | [7 empty] | 0.2363 | 0.4047 | 0.4686 | 4981.1973 | 0.3261 | 729.7862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.6907 | -47.1041 | 52.2844 | 7997.9943 | 19.6044 | 755.6666 | [5 empty] | 566.5954 | 587.7574 | 484.4891 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6507 | 730.1335 |  |  |  |  | 566.4302 | 587.7574 | 482.4042 | [7 empty] | 0.0819 | 0.3762 | 0.385 | 4984.6909 | 0.2944 | 730.1335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.0089 | -0.7047 | 0.569 | 11507.8763 | 1.3173 | [6 empty] | 0.5544 | 0.5391 | 0.5241 | [5 empty] | 0.0862 | -0.141 | 5557.9763 | [5 empty] | 0.5193 | 0.5395 | 0.997 | [7 empty] | -0.3248 | -0.7509 | 0.7355 | 19500.0823 | 1.5058 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7428 | -0.5735 | 1.3762 | 4628.5919 | 3.4511 | [6 empty] | 0.7131 | 0.62 | 0.5292 | [5 empty] | 0.4549 | -0.0884 | 4623.7585 | [5 empty] | 0.6802 | 0.6208 | 1.0024 | [7 empty] | 0.002 | -0.7237 | 0.7802 | 10862.9547 | 1.5089 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.2126 | -0.258 | 3.9208 | 2244.3827 | 7.2625 | [6 empty] | 1.0683 | 0.8012 | 0.5405 | [5 empty] | 1.3027 | 0.034 | 3291.8712 | [5 empty] | 1.1012 | 0.8228 | 1.0066 | [7 empty] | 0.9601 | -0.6303 | 0.7475 | 5984.8604 | 1.3526 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.5377 | 0.2604 | 7.751 | 2244.3827 | 10.7893 | [6 empty] | 1.6748 | 1.1107 | 0.5598 | [5 empty] | 2.7867 | 0.2506 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.7936 | 1.1721 | 1.0185 | [7 empty] | 2.5924 | -0.4182 | 0.6965 | 3518.3142 | 1.2706 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.1608 | 0.9245 | 12.1279 | 2244.3827 | 12.0393 | [6 empty] | 2.5805 | 1.5727 | 0.5886 | [5 empty] | 5.0378 | 0.5814 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.812 | 1.6823 | 1.0319 | [7 empty] | 5.1102 | -0.0663 | 0.6518 | 2244.3827 | 1.3129 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.7951 | 1.9032 | 18.6498 | 2244.3827 | 11.1958 | [6 empty] | 3.8283 | 2.2093 | 0.6284 | [5 empty] | 8.1652 | 1.0424 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.8276 | 2.2247 | 1.0777 | [7 empty] | 7.535 | 0.3142 | 0.9631 | 2244.3827 | 1.0702 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.0046 | 3.0645 | 25.7769 | 2244.3827 | 9.689 | [6 empty] | 5.4577 | 3.0406 | 0.6802 | [5 empty] | 12.2667 | 1.6482 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.7903 | 3.1972 | 1.1 | [7 empty] | 12.5742 | 1.0374 | 0.6838 | 2244.3827 | 1.06 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 47.7505 | 4.0923 | 30.3639 | 2244.3827 | 8.8713 | [6 empty] | 7.5059 | 4.0855 | 0.7455 | [5 empty] | 17.4331 | 2.4118 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.0891 | 3.9027 | 1.1793 | [7 empty] | 15.6588 | 1.5331 | 1.98 | 2244.3827 | 1.297 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 58.7516 | 5.2682 | 35.0603 | 2244.3827 | 8.8996 | [6 empty] | 10.0079 | 5.3619 | 0.8251 | [5 empty] | 23.7441 | 3.3451 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.34 | 5.4748 | 1.2007 | [7 empty] | 24.1969 | 2.707 | 0.7824 | 2244.3827 | 0.8143 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 69.0012 | 6.3722 | 38.4517 | 2244.3827 | 8.903 | [6 empty] | 12.9968 | 6.8868 | 0.9203 | [5 empty] | 30.602 | 4.3631 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.0444 | 6.8737 | 1.2071 | [7 empty] | 30.4175 | 3.8086 | 0.5844 | 2244.3827 | 0.6812 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.2936 | 7.4812 | 41.8233 | 2244.3827 | 8.9915 | [6 empty] | 16.5046 | 8.6763 | 1.032 | [5 empty] | 37.5224 | 5.3941 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.3641 | 8.6121 | 1.3481 | [7 empty] | 36.7793 | 4.8288 | 0.9337 | 2244.3827 | 0.6921 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 89.0116 | 8.5193 | 44.6078 | 2244.3827 | 9.0246 | [6 empty] | 20.5617 | 10.7461 | 1.1612 | [5 empty] | 44.4529 | 6.4282 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.8079 | 10.8271 | 1.3745 | [7 empty] | 44.7395 | 6.0883 | 0.4447 | 2244.3827 | 0.4397 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 97.5498 | 9.4268 | 46.2274 | 2244.3827 | 8.877 | [6 empty] | 25.1976 | 13.1112 | 1.3088 | [5 empty] | 51.3642 | 7.46 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.105 | 12.9634 | 1.5003 | [7 empty] | 51.3717 | 6.9989 | 0.4612 | 2244.3827 | 0.5829 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 107.9606 | 10.5423 | 49.7625 | 2244.3827 | 9.1705 | [6 empty] | 30.4409 | 15.7861 | 1.4758 | [5 empty] | 58.2406 | 8.4864 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.4912 | 15.7661 | 1.6676 | [7 empty] | 58.2443 | 8.1663 | 0.3201 | 2244.3827 | 0.4109 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 116.7417 | 11.4689 | 51.7052 | 2244.3827 | 9.1768 | [6 empty] | 36.319 | 18.7849 | 1.663 | [5 empty] | 65.0738 | 9.5061 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.7129 | 18.4109 | 1.8037 | [7 empty] | 64.4569 | 9.1123 | 0.7319 | 2244.3827 | 0.4924 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 125.3662 | 12.3745 | 53.5384 | 2244.3827 | 9.1914 | [6 empty] | 42.859 | 22.1213 | 1.8712 | [5 empty] | 71.86 | 10.5183 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.1559 | 21.6614 | 1.9788 | [7 empty] | 71.3773 | 10.1348 | 0.6165 | 2244.3827 | 0.4719 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 134.0244 | 13.2862 | 55.4546 | 2244.3827 | 9.2525 | [6 empty] | 50.0868 | 25.8087 | 2.1014 | [5 empty] | 78.5978 | 11.5227 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.0855 | 25.2038 | 2.0177 | [7 empty] | 78.0681 | 11.347 | 0.5581 | 2244.3827 | 0.2643 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 140.9936 | 14.0226 | 55.7263 | 2244.3827 | 9.0022 | [6 empty] | 58.028 | 29.86 | 2.3543 | [5 empty] | 85.2876 | 12.5194 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.1229 | 29.3219 | 2.2765 | [7 empty] | 84.8432 | 12.3864 | 0.4639 | 2244.3827 | 0.208 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 150.2342 | 14.9963 | 58.3229 | 2244.3827 | 9.2485 | [6 empty] | 66.7075 | 34.288 | 2.6306 | [5 empty] | 91.9302 | 13.5086 | 2244.3827 | [5 empty] | 65.9034 | 33.7833 | 2.596 | [7 empty] | 91.6295 | 13.341 | 0.3442 | 2244.3827 | 0.2086 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 157.8907 | 15.7943 | 59.3777 | 2244.3827 | 9.1911 | [6 empty] | 76.1497 | 39.105 | 2.9313 | [5 empty] | 98.5272 | 14.4905 | 2244.3827 | [5 empty] | 75.1093 | 38.4367 | 2.8784 | [7 empty] | 98.234 | 14.2844 | 0.3584 | 2244.3827 | 0.2502 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 165.4936 | 16.5925 | 60.4237 | 2244.3827 | 9.1471 | [6 empty] | 86.3783 | 44.3233 | 3.257 | [5 empty] | 105.0803 | 15.4653 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.0648 | 43.4965 | 3.215 | [7 empty] | 104.6903 | 15.2162 | 0.4628 | 2244.3827 | 0.2986 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 173.0649 | 17.3808 | 61.481 | 2244.3827 | 9.1216 | [6 empty] | 97.4167 | 49.9547 | 3.6085 | [5 empty] | 111.5912 | 16.4335 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.6634 | 48.982 | 3.5821 | [7 empty] | 110.7698 | 16.1998 | 0.8541 | 2244.3827 | 0.3203 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 180.5031 | 18.157 | 62.4459 | 2244.3827 | 9.0899 | [6 empty] | 109.288 | 56.011 | 3.9865 | [5 empty] | 118.0618 | 17.3954 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.3356 | 55.3404 | 3.794 | [7 empty] | 118.1189 | 17.3161 | 0.0977 | 2244.3827 | 0.2015 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 188.6147 | 19.0063 | 64.1243 | 2244.3827 | 9.233 | [6 empty] | 122.0145 | 62.5036 | 4.3918 | [5 empty] | 124.4937 | 18.3511 | 2244.3827 | [5 empty] | 119.8466 | 61.2919 | 4.3822 | [7 empty] | 123.636 | 18.0767 | 0.9005 | 2244.3827 | 0.3663 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 194.7183 | 19.6365 | 63.8305 | 2244.3827 | 8.9315 | [6 empty] | 135.6184 | 69.4438 | 4.825 | [5 empty] | 130.8886 | 19.301 | 2244.3827 | [5 empty] | 135.4849 | 69.0444 | 4.6628 | [7 empty] | 131.6469 | 19.1924 | 0.7661 | 2244.3827 | 0.1382 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 202.799 | 20.4782 | 65.5513 | 2244.3827 | 9.0994 | [6 empty] | 150.1215 | 76.8427 | 5.2868 | [5 empty] | 137.2482 | 20.2454 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.3958 | 76.6708 | 5.1286 | [7 empty] | 138.1072 | 20.1868 | 0.8611 | 2244.3827 | 0.1157 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 209.7149 | 21.1985 | 66.1412 | 2244.3827 | 8.9798 | [6 empty] | 165.5452 | 84.7113 | 5.7779 | [5 empty] | 143.5738 | 21.1846 | 2244.3827 | [5 empty] | 165.319 | 84.5272 | 5.4214 | [7 empty] | 143.8116 | 21.3529 | 0.2914 | 2244.3827 | 0.3509 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 216.6884 | 21.9205 | 66.8218 | 2244.3827 | 8.8063 | [6 empty] | 181.9105 | 93.0603 | 6.2991 | [5 empty] | 149.8669 | 22.1186 | 2244.3827 | [5 empty] | 181.4755 | 92.6789 | 6.047 | [7 empty] | 150.1298 | 22.1517 | 0.265 | 2244.3827 | 0.1901 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 223.2131 | 22.5939 | 67.0858 | 2244.3827 | 8.4457 | [6 empty] | 199.2383 | 101.9003 | 6.8508 | [5 empty] | 156.1288 | 23.0479 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.0719 | 100.686 | 6.6662 | [7 empty] | 155.6213 | 22.9451 | 0.5178 | 2244.3827 | 0.2628 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 229.7853 | 23.274 | 67.4281 | 2244.3827 | 8.066 | [6 empty] | 217.549 | 111.2418 | 7.4339 | [5 empty] | 162.3608 | 23.9725 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.8241 | 110.2272 | 7.2829 | [7 empty] | 162.067 | 23.8745 | 0.3097 | 2244.3827 | 0.2047 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 237.1501 | 24.039 | 68.5915 | 2244.3827 | 7.864 | [6 empty] | 236.8628 | 121.095 | 8.0489 | [5 empty] | 168.5639 | 24.8926 | 2244.3827 | [5 empty] | 236.515 | 120.8067 | 7.9308 | [7 empty] | 168.6858 | 24.8808 | 0.1224 | 2244.3827 | 0.0718 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.9424 | 24.6459 | 68.405 | 2244.3827 | 7.4291 | [6 empty] | 256.5484 | 131.1379 | 8.6758 | [5 empty] | 174.5468 | 25.7799 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.5251 | 130.8784 | 8.5822 | [7 empty] | 174.9701 | 25.7158 | 0.4282 | 2244.3827 | 0.0608 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9189 | -0.4518 | 0.9421 | 9788.3311 | 1.9638 | [6 empty] | 0.5508 | 0.5746 | 0.5301 | [5 empty] | -0.0506 | -0.0865 | 5505.7542 | [5 empty] | 0.5103 | 0.5588 | 0.9981 | [7 empty] | -0.4179 | -0.7262 | 0.7377 | 18105.6416 | 1.5027 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0198 | 0.8146 | 2.6775 | 5572.3214 | 5.4102 | [6 empty] | 0.6909 | 0.8355 | 0.5654 | [5 empty] | -0.3993 | 0.2646 | 4700.6422 | [5 empty] | 0.6479 | 0.8248 | 1.0351 | [7 empty] | -0.7983 | -0.4581 | 0.8255 | 8633.9074 | 1.5287 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.1978 | 3.5246 | 6.4392 | 4572.2464 | 10.0251 | [6 empty] | 1.0045 | 1.4196 | 0.6444 | [5 empty] | -1.2288 | 1.1092 | 4118.9888 | [5 empty] | 1.0547 | 1.4391 | 1.0814 | [7 empty] | -1.3272 | 0.3508 | 0.7647 | 5293.5822 | 1.278 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.4123 | 7.6305 | 11.8455 | 4240.8576 | 13.4345 | [6 empty] | 1.5402 | 2.4172 | 0.7794 | [5 empty] | -2.6873 | 2.6015 | 3835.5977 | [5 empty] | 1.5569 | 2.4145 | 1.1994 | [7 empty] | -2.8274 | 1.789 | 0.8245 | 4420.285 | 1.1305 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.1925 | 12.2069 | 16.9783 | 4097.8548 | 13.5702 | [6 empty] | 2.34 | 3.9066 | 0.981 | [5 empty] | -4.8876 | 4.857 | 3698.8276 | [5 empty] | 2.3955 | 3.9578 | 1.3768 | [7 empty] | -5.039 | 4.1455 | 0.7274 | 3985.1408 | 0.8278 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -27.0633 | 16.9042 | 21.1725 | 4019.0599 | 12.5579 | [6 empty] | 3.4419 | 5.9585 | 1.2586 | [5 empty] | -7.8855 | 7.9328 | 3627.223 | [5 empty] | 3.4975 | 5.9077 | 1.5916 | [7 empty] | -7.6044 | 7.1195 | 0.8605 | 3767.5695 | 0.7932 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.7206 | 21.4566 | 24.772 | 3973.504 | 12.2517 | [6 empty] | 4.8809 | 8.6382 | 1.6212 | [5 empty] | -11.1366 | 11.2776 | 3586.4846 | [5 empty] | 4.9613 | 8.7055 | 1.8989 | [7 empty] | -11.1423 | 10.8072 | 0.4704 | 3662.4614 | 0.4233 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.2243 | 25.9012 | 28.172 | 3944.3003 | 12.5494 | [6 empty] | 6.6897 | 12.0065 | 2.077 | [5 empty] | -14.4008 | 14.6402 | 3561.6371 | [5 empty] | 6.7203 | 11.8425 | 2.2792 | [7 empty] | -13.8707 | 14.0229 | 0.8136 | 3594.9121 | 0.5282 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.4889 | 30.1711 | 31.3132 | 3924.9174 | 12.8494 | [6 empty] | 8.8992 | 16.1211 | 2.6338 | [5 empty] | -17.6451 | 17.9829 | 3545.6042 | [5 empty] | 8.7949 | 15.7876 | 2.6536 | [7 empty] | -17.1525 | 17.5896 | 0.6304 | 3548.4124 | 0.3329 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.4074 | 34.1877 | 34.0839 | 3912.081 | 13.0846 | [6 empty] | 11.5388 | 21.0365 | 3.2989 | [5 empty] | -20.8574 | 21.2917 | 3534.7755 | [5 empty] | 11.4591 | 20.8599 | 3.2312 | [7 empty] | -20.6852 | 21.2387 | 0.1801 | 3527.9808 | 0.1081 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.2311 | 38.131 | 36.7909 | 3902.6036 | 13.3191 | [6 empty] | 14.6365 | 26.8051 | 4.0795 | [5 empty] | -24.0337 | 24.5623 | 3527.1827 | [5 empty] | 14.7977 | 26.748 | 4.0054 | [7 empty] | -23.4114 | 24.5356 | 0.6228 | 3506.5138 | 0.3456 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -64.0652 | 42.0825 | 39.5612 | 3894.9385 | 13.5814 | [6 empty] | 18.2194 | 33.4772 | 4.9824 | [5 empty] | -27.1741 | 27.7947 | 3521.6898 | [5 empty] | 17.6997 | 32.9736 | 4.936 | [7 empty] | -27.6337 | 27.6394 | 0.4852 | 3538.5871 | 0.3463 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.3688 | 45.6532 | 41.7483 | 3890.0767 | 13.6798 | [6 empty] | 22.3134 | 41.1011 | 6.014 | [5 empty] | -30.2801 | 30.9905 | 3517.6106 | [5 empty] | 21.9131 | 40.4071 | 5.8457 | [7 empty] | -30.0628 | 30.8068 | 0.2845 | 3514.3355 | 0.2203 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -75.0273 | 49.4684 | 44.3992 | 3885.4624 | 13.9457 | [6 empty] | 26.9438 | 49.7237 | 7.1808 | [5 empty] | -33.3536 | 34.1519 | 3514.5125 | [5 empty] | 26.8125 | 49.4464 | 7.038 | [7 empty] | -33.1967 | 34.1526 | 0.1569 | 3508.2202 | 0.1227 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -80.531 | 53.1668 | 46.9061 | 3882.1274 | 14.192 | [6 empty] | 32.1348 | 59.3905 | 8.4889 | [5 empty] | -36.3968 | 37.2812 | 3512.1134 | [5 empty] | 32.1641 | 59.2141 | 8.3068 | [7 empty] | -36.0604 | 37.3305 | 0.34 | 3500.952 | 0.1927 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -85.805 | 56.7137 | 49.1843 | 3879.2406 | 14.3815 | [6 empty] | 37.9103 | 70.1456 | 9.9442 | [5 empty] | -39.4117 | 40.3807 | 3510.2244 | [5 empty] | 37.6256 | 70.142 | 9.7601 | [7 empty] | -39.8969 | 40.6042 | 0.5342 | 3511.12 | 0.1667 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -90.9482 | 60.1596 | 51.3423 | 3877.2605 | 14.5225 | [6 empty] | 44.2932 | 82.032 | 11.5527 | [5 empty] | -42.4003 | 43.4524 | 3508.7148 | [5 empty] | 44.5193 | 81.9271 | 11.2421 | [7 empty] | -41.8431 | 43.5769 | 0.5709 | 3492.4023 | 0.294 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -95.986 | 63.5411 | 53.4138 | 3875.3376 | 14.4744 | [6 empty] | 51.3062 | 95.0916 | 13.3198 | [5 empty] | -45.3642 | 46.4983 | 3507.4925 | [5 empty] | 50.8653 | 94.4123 | 13.3034 | [7 empty] | -45.3487 | 46.3127 | 0.1863 | 3511.2428 | 0.1679 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -101.1282 | 66.9916 | 55.6377 | 3873.6637 | 14.3106 | [6 empty] | 58.9711 | 109.3653 | 15.2513 | [5 empty] | -48.305 | 49.52 | 3506.4912 | [5 empty] | 59.2892 | 109.0592 | 14.803 | [7 empty] | -47.4838 | 49.6141 | 0.8265 | 3487.9998 | 0.3589 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.211 | 70.3913 | 57.8185 | 3872.4491 | 14.125 | [6 empty] | 67.3096 | 124.8931 | 17.3525 | [5 empty] | -51.2241 | 52.519 | 3505.6624 | [5 empty] | 67.3525 | 124.118 | 16.8815 | [7 empty] | -50.4141 | 52.5011 | 0.8102 | 3490.673 | 0.3276 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -111.0545 | 73.6383 | 59.7522 | 3871.2029 | 13.9012 | [6 empty] | 76.3426 | 141.7144 | 19.6287 | [5 empty] | -54.1229 | 55.4967 | 3504.9699 | [5 empty] | 76.2787 | 140.9459 | 19.0434 | [7 empty] | -53.4952 | 55.5664 | 0.6315 | 3491.1327 | 0.291 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -115.9863 | 76.9359 | 61.8115 | 3870.2994 | 13.7485 | [6 empty] | 86.0907 | 159.8675 | 22.0851 | [5 empty] | -57.0025 | 58.4544 | 3504.3864 | [5 empty] | 85.9325 | 158.7541 | 21.3721 | [7 empty] | -56.2486 | 58.4929 | 0.7548 | 3489.6461 | 0.3276 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -120.8051 | 80.1615 | 63.7659 | 3869.4158 | 13.5955 | [6 empty] | 96.5743 | 179.3901 | 24.7269 | [5 empty] | -59.8638 | 61.3931 | 3503.8908 | [5 empty] | 94.7292 | 177.3343 | 24.2565 | [7 empty] | -60.3645 | 61.3054 | 0.5083 | 3509.1973 | 0.2989 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -125.6247 | 83.3861 | 65.744 | 3868.6191 | 13.471 | [6 empty] | 107.8132 | 200.3192 | 27.5589 | [5 empty] | -62.7079 | 64.3139 | 3503.467 | [5 empty] | 108.0876 | 199.7518 | 26.8031 | [7 empty] | -61.9673 | 64.4556 | 0.7541 | 3488.8361 | 0.3024 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -130.0757 | 86.3643 | 67.3202 | 3867.9565 | 13.2805 | [6 empty] | 119.827 | 222.6912 | 30.5863 | [5 empty] | -65.5357 | 67.2176 | 3503.102 | [5 empty] | 120.0309 | 221.9104 | 30.0152 | [7 empty] | -64.7929 | 67.2283 | 0.7428 | 3492.0923 | 0.2475 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -134.8486 | 89.5586 | 69.2878 | 3867.2962 | 13.195 | [6 empty] | 132.6348 | 246.542 | 33.8137 | [5 empty] | -68.3478 | 70.1052 | 3502.786 | [5 empty] | 134.121 | 248.0218 | 33.9195 | [7 empty] | -67.8835 | 70.2243 | 0.4793 | 3496.3285 | 0.2024 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -139.3508 | 92.567 | 70.9634 | 3866.8012 | 13.0683 | [6 empty] | 146.2555 | 271.9067 | 37.2459 | [5 empty] | -71.145 | 72.9773 | 3502.5109 | [5 empty] | 147.8343 | 272.1195 | 36.3653 | [7 empty] | -69.8358 | 73.1582 | 1.3216 | 3483.191 | 0.4259 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -143.9225 | 95.6273 | 72.7392 | 3866.2206 | 12.9764 | [6 empty] | 160.7079 | 298.8199 | 40.8878 | [5 empty] | -73.9279 | 75.8346 | 3502.2701 | [5 empty] | 162.1429 | 299.286 | 40.8282 | [7 empty] | -73.0088 | 75.7863 | 0.9204 | 3493.4713 | 0.2297 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -148.4971 | 98.6882 | 74.5361 | 3865.7361 | 12.9024 | [6 empty] | 176.0102 | 327.316 | 44.7438 | [5 empty] | -76.6973 | 78.6778 | 3502.0583 | [5 empty] | 175.8846 | 327.3399 | 44.5934 | [7 empty] | -76.7932 | 78.747 | 0.1183 | 3501.6389 | 0.0247 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -152.8383 | 101.593 | 76.0838 | 3865.2963 | 12.8007 | [6 empty] | 192.1805 | 357.4284 | 48.8185 | [5 empty] | -79.4535 | 81.5075 | 3501.8712 | [5 empty] | 193.9514 | 357.3095 | 48.2857 | [7 empty] | -78.0728 | 81.4665 | 1.3813 | 3488.0451 | 0.3409 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -157.4408 | 104.6779 | 77.9478 | 3864.7818 | 12.7589 | [6 empty] | 209.2367 | 389.1905 | 53.1165 | [5 empty] | -82.1972 | 84.3242 | 3501.7052 | [5 empty] | 210.1072 | 390.4343 | 53.0917 | [7 empty] | -82.1484 | 84.4691 | 0.1529 | 3499.3802 | 0.0896 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -161.6036 | 107.4874 | 79.4364 | 3864.0556 | 12.68 | [6 empty] | 226.6213 | 421.5642 | 57.4972 | [5 empty] | -84.8437 | 87.0409 | 3501.5618 | [5 empty] | 228.3658 | 422.1935 | 57.685 | [7 empty] | -83.9785 | 86.9282 | 0.8725 | 3495.7157 | 0.1796 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3775 | -1.1163 | 0.9712 | 4.391e+18 | 2.2528 | [6 empty] | 0.5334 | 0.5275 | 0.5744 | [5 empty] | 0.0071 | -0.2244 | 6288.477 | [5 empty] | 0.4932 | 0.5267 | 1.0155 | [7 empty] | -0.3863 | -0.7765 | 0.6779 | 26222.5551 | 1.4119 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4173 | -2.2843 | 1.7612 | 4.391e+18 | 5.2409 | [6 empty] | 0.5854 | 0.5495 | 0.8339 | [5 empty] | -0.0271 | -0.5669 | 9769.8574 | [5 empty] | 0.5194 | 0.5409 | 1.1226 | [7 empty] | -0.3893 | -0.8915 | 0.4864 | 51829.072 | 1.0721 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.5023 | -3.8726 | 2.6931 | 2.9273e+18 | 9.1192 | [6 empty] | 0.7019 | 0.5989 | 1.4149 | [5 empty] | -0.0909 | -1.2111 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 0.5825 | 0.5712 | 1.3905 | [7 empty] | -0.3908 | -1.167 | 0.3031 | 4.391e+18 | 0.9319 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6466 | -5.9566 | 3.8905 | 2.9273e+18 | 11.4791 | [6 empty] | 0.9008 | 0.6832 | 2.4073 | [5 empty] | -0.1775 | -2.0944 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.7563 | 0.6438 | 2.1737 | [7 empty] | -0.3924 | -1.8779 | 0.3051 | 4.391e+18 | 1.1041 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8174 | -8.1934 | 5.0393 | 2.9273e+18 | 11.1614 | [6 empty] | 1.1977 | 0.809 | 3.8889 | [5 empty] | -0.283 | -3.1826 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.0515 | 0.7679 | 3.7212 | [7 empty] | -0.4899 | -3.0217 | 0.2621 | 4.391e+18 | 0.9575 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.0798 | -11.4674 | 7.0025 | 2.9273e+18 | 9.9772 | [6 empty] | 1.6068 | 0.9824 | 5.9301 | [5 empty] | -0.4091 | -4.497 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.4411 | 0.9458 | 5.5501 | [7 empty] | -0.5773 | -4.241 | 0.3064 | 2.9273e+18 | 0.9977 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.395 | -15.357 | 9.3094 | 2.9273e+18 | 9.5805 | [6 empty] | 2.1411 | 1.2088 | 8.5958 | [5 empty] | -0.5605 | -6.085 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.0448 | 1.1865 | 8.6755 | [7 empty] | -0.7309 | -6.0531 | 0.1734 | 2.9273e+18 | 0.589 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7324 | -19.4156 | 11.4619 | 4.391e+18 | 9.5793 | [6 empty] | 2.8127 | 1.4935 | 11.9465 | [5 empty] | -0.742 | -7.9966 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.5837 | 1.421 | 11.2591 | [7 empty] | -0.8504 | -7.5635 | 0.4465 | 2.9273e+18 | 0.6126 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.1781 | -24.7622 | 14.5368 | 4.391e+18 | 9.8151 | [6 empty] | 3.6331 | 1.8412 | 16.0395 | [5 empty] | -0.9581 | -10.2767 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.5645 | 1.8251 | 16.2775 | [7 empty] | -1.1089 | -10.2917 | 0.1516 | 4.391e+18 | 0.4529 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.6785 | -30.7812 | 17.8768 | 4.391e+18 | 9.6671 | [6 empty] | 4.6132 | 2.2565 | 20.9292 | [5 empty] | -1.2125 | -12.9645 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.5283 | 2.2309 | 20.8941 | [7 empty] | -1.3026 | -12.8685 | 0.1317 | 4.391e+18 | 0.2948 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2577 | -37.6989 | 21.6748 | 4.391e+18 | 9.2608 | [6 empty] | 5.7633 | 2.744 | 26.6677 | [5 empty] | -1.5085 | -16.0948 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.5958 | 2.7203 | 25.5819 | [7 empty] | -1.4882 | -15.7253 | 0.3701 | 2.9273e+18 | 0.385 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8432 | -44.7403 | 25.1206 | 2.9273e+18 | 8.9228 | [6 empty] | 7.0936 | 3.3078 | 33.3049 | [5 empty] | -1.8493 | -19.699 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.0209 | 3.3041 | 33.0306 | [7 empty] | -1.8976 | -19.6145 | 0.0973 | 2.9273e+18 | 0.1586 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.3616 | -50.9491 | 27.2263 | 2.9273e+18 | 8.5927 | [6 empty] | 8.6137 | 3.952 | 40.8889 | [5 empty] | -2.2374 | -23.8058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.4987 | 3.9158 | 40.1351 | [7 empty] | -2.1886 | -23.4964 | 0.3132 | 2.9273e+18 | 0.1469 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -4.9948 | -58.4984 | 30.1453 | 4.391e+18 | 8.6289 | [6 empty] | 10.3329 | 4.6806 | 49.4665 | [5 empty] | -2.6756 | -28.4424 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.3388 | 4.6789 | 49.6407 | [7 empty] | -2.702 | -28.4761 | 0.0428 | 4.391e+18 | 0.0413 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.5486 | -65.1641 | 31.6519 | 4.391e+18 | 8.5957 | [6 empty] | 12.2603 | 5.4975 | 59.0827 | [5 empty] | -3.1631 | -33.6022 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.3336 | 5.5287 | 58.9175 | [7 empty] | -3.0648 | -33.6755 | 0.1226 | 2.9273e+18 | 0.1216 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.0967 | -71.6903 | 32.8783 | 4.391e+18 | 8.5692 | [6 empty] | 14.4047 | 6.4063 | 69.7815 | [5 empty] | -3.664 | -38.9022 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.2318 | 6.3453 | 68.0107 | [7 empty] | -3.4486 | -38.3325 | 0.609 | 2.9273e+18 | 0.2603 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6329 | -78.103 | 33.9786 | 4.391e+18 | 8.544 | [6 empty] | 16.7747 | 7.4107 | 81.6058 | [5 empty] | -4.1661 | -44.2141 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.7913 | 7.4039 | 81.264 | [7 empty] | -4.0604 | -44.1279 | 0.1363 | 2.9273e+18 | 0.1035 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.0872 | -83.5382 | 34.0961 | 4.391e+18 | 8.3686 | [6 empty] | 19.3785 | 8.5143 | 94.597 | [5 empty] | -4.6684 | -49.528 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.4676 | 8.5479 | 94.5803 | [7 empty] | -4.5865 | -49.6015 | 0.11 | 2.9273e+18 | 0.077 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.6681 | -90.5016 | 35.7522 | 2.9273e+18 | 8.4663 | [6 empty] | 22.2245 | 9.7204 | 108.7961 | [5 empty] | -5.1702 | -54.8367 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.106 | 9.6678 | 107.0754 | [7 empty] | -4.9279 | -54.4048 | 0.4952 | 2.9273e+18 | 0.2085 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.1719 | -96.524 | 36.4746 | 4.391e+18 | 8.4204 | [6 empty] | 25.3205 | 11.0325 | 124.2428 | [5 empty] | -5.6711 | -60.1353 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.2246 | 10.9848 | 122.6102 | [7 empty] | -5.4327 | -59.7561 | 0.4478 | 2.9273e+18 | 0.1893 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.6771 | -102.5364 | 37.2007 | 2.9273e+18 | 8.3866 | [6 empty] | 28.6744 | 12.4539 | 140.9761 | [5 empty] | -6.1707 | -65.4202 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.5098 | 12.3995 | 138.7295 | [7 empty] | -5.9116 | -64.9435 | 0.5426 | 2.9273e+18 | 0.1994 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.1642 | -108.3759 | 37.7692 | 2.9273e+18 | 8.337 | [6 empty] | 32.2938 | 13.9879 | 159.0342 | [5 empty] | -6.6688 | -70.6892 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.3148 | 13.9949 | 157.1512 | [7 empty] | -6.3305 | -70.386 | 0.4543 | 4.391e+18 | 0.2284 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.6507 | -114.2016 | 38.3418 | 2.9273e+18 | 8.2974 | [6 empty] | 36.1863 | 15.6376 | 178.4547 | [5 empty] | -7.1652 | -75.9405 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.0403 | 15.5162 | 175.3848 | [7 empty] | -6.6992 | -75.3139 | 0.7809 | 2.9273e+18 | 0.3165 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.184 | -120.485 | 39.3927 | 2.9273e+18 | 8.3394 | [6 empty] | 40.3592 | 17.4061 | 199.2744 | [5 empty] | -7.6599 | -81.1732 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.4421 | 17.3238 | 198.6082 | [7 empty] | -7.3799 | -80.9972 | 0.3307 | 4.391e+18 | 0.2081 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.6066 | -125.5454 | 39.2356 | 2.9273e+18 | 8.198 | [6 empty] | 44.8198 | 19.2966 | 221.5295 | [5 empty] | -8.1527 | -86.3866 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.8772 | 19.2461 | 220.1239 | [7 empty] | -7.8331 | -86.1436 | 0.4015 | 2.9273e+18 | 0.2017 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.1263 | -131.68 | 40.1765 | 2.9273e+18 | 8.2365 | [6 empty] | 49.5753 | 21.312 | 245.2555 | [5 empty] | -8.6436 | -91.5803 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.6942 | 21.2881 | 243.2643 | [7 empty] | -8.2169 | -91.293 | 0.5144 | 4.391e+18 | 0.2495 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.6021 | -137.2858 | 40.6067 | 2.9273e+18 | 8.1992 | [6 empty] | 54.6326 | 23.4553 | 270.4875 | [5 empty] | -9.1327 | -96.7543 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.1031 | 23.2107 | 265.3546 | [7 empty] | -8.7226 | -95.8835 | 0.9624 | 4.391e+18 | 0.2586 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.0626 | -142.6765 | 40.8412 | 2.9273e+18 | 8.1358 | [6 empty] | 59.9986 | 25.7295 | 297.26 | [5 empty] | -9.6198 | -101.9084 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.5761 | 25.589 | 293.0062 | [7 empty] | -9.3342 | -101.2659 | 0.7031 | 4.391e+18 | 0.1723 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.5045 | -147.8414 | 40.8689 | 4.391e+18 | 8.0443 | [6 empty] | 65.6803 | 28.1375 | 325.6071 | [5 empty] | -10.1051 | -107.043 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.3846 | 28.1295 | 319.3842 | [7 empty] | -9.5773 | -106.2685 | 0.9372 | 4.391e+18 | 0.2705 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -12.9606 | -153.134 | 41.0445 | 2.9273e+18 | 7.9799 | [6 empty] | 71.6842 | 30.682 | 355.5621 | [5 empty] | -10.5885 | -112.1581 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.5732 | 30.5857 | 351.2246 | [7 empty] | -10.0848 | -111.6022 | 0.7502 | 4.391e+18 | 0.253 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.4635 | -158.8316 | 41.6463 | 2.9273e+18 | 7.9846 | [6 empty] | 78.0171 | 33.366 | 387.1581 | [5 empty] | -11.0702 | -117.2541 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.1536 | 33.4012 | 384.0759 | [7 empty] | -10.6285 | -116.9324 | 0.5464 | 2.9273e+18 | 0.2072 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -13.9118 | -163.5607 | 41.4559 | 2.9273e+18 | 7.8626 | [6 empty] | 84.4718 | 36.1016 | 419.3624 | [5 empty] | -11.535 | -122.1729 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.5315 | 36.0794 | 417.8023 | [7 empty] | -11.2994 | -121.9997 | 0.2925 | 4.391e+18 | 0.113 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.5978 | -6.3097 | 10.6566 | 25930.627 | 12.1035 | [6 empty] | 1.9179 | 2.5772 | 2.6636 | [5 empty] | -2.6357 | -0.5439 | 6924.9159 | [5 empty] | 1.9183 | 2.5945 | 2.5161 | [7 empty] | -2.6206 | -0.2874 | 0.2569 | 6505.4218 | 0.5017 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.5255 | -30.9063 | 21.559 | 4.391e+18 | 8.4469 | [6 empty] | 3.8298 | 3.3875 | 12.2028 | [5 empty] | -2.7928 | -10.4256 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.7496 | 3.3556 | 11.6411 | [7 empty] | -2.7245 | -9.979 | 0.4518 | 4.391e+18 | 0.4027 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.2862 | -55.7585 | 31.5701 | 2.9273e+18 | 8.5224 | [6 empty] | 8.1107 | 5.2018 | 33.5611 | [5 empty] | -3.6882 | -24.6888 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.0919 | 5.2535 | 33.2315 | [7 empty] | -3.7444 | -24.639 | 0.0751 | 2.9273e+18 | 0.182 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.0757 | -79.576 | 36.9086 | 2.9273e+18 | 8.5198 | [6 empty] | 15.4218 | 8.3004 | 70.0378 | [5 empty] | -5.1514 | -42.9974 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.3546 | 8.3836 | 67.7542 | [7 empty] | -4.8571 | -42.4338 | 0.6358 | 4.391e+18 | 0.4029 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.2718 | -102.31 | 39.8822 | 4.391e+18 | 8.4319 | [6 empty] | 26.3376 | 12.9266 | 124.4991 | [5 empty] | -6.8014 | -62.6791 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.6286 | 13.1145 | 124.1963 | [7 empty] | -6.5849 | -62.8167 | 0.2565 | 2.9273e+18 | 0.1855 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.6883 | -124.9031 | 42.2883 | 2.9273e+18 | 8.4155 | [6 empty] | 41.3763 | 19.3002 | 199.5307 | [5 empty] | -8.5441 | -82.8184 | 4.391e+18 | [5 empty] | 41.6725 | 19.4754 | 199.6799 | [7 empty] | -8.4163 | -82.9769 | 0.2036 | 4.391e+18 | 0.1032 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.1612 | -146.1987 | 43.3531 | 4.391e+18 | 8.251 | [6 empty] | 61.0157 | 27.6236 | 297.5163 | [5 empty] | -10.3301 | -103.0152 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.0928 | 27.8492 | 295.2089 | [7 empty] | -10.1464 | -102.8098 | 0.2756 | 2.9273e+18 | 0.1464 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.7435 | -166.3985 | 43.604 | 4.391e+18 | 7.9987 | [6 empty] | 85.4889 | 37.9956 | 419.6187 | [5 empty] | -12.1194 | -122.9454 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.2143 | 38.1181 | 414.1525 | [7 empty] | -11.8142 | -122.3605 | 0.6598 | 4.391e+18 | 0.1675 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.2151 | 14.2512 | 24.2019 | 5103.4378 | 12.9012 | [6 empty] | 7.0673 | 12.1666 | 3.9612 | [5 empty] | -14.1798 | 11.4165 | 3965.1596 | [5 empty] | 7.0946 | 12.0967 | 3.8971 | [7 empty] | -13.8385 | 11.4037 | 0.3415 | 3942.3539 | 0.2616 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -32.7903 | -15.9554 | 23.8829 | 23760.5792 | 11.8577 | [6 empty] | 8.9793 | 12.9769 | 13.5004 | [5 empty] | -13.3383 | -2.0985 | 7194.8884 | [5 empty] | 8.9319 | 12.8456 | 13.3571 | [7 empty] | -13.0991 | -2.0943 | 0.2393 | 7176.2424 | 0.2004 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.3977 | -51.1522 | 32.322 | 4.391e+18 | 10.4653 | [6 empty] | 13.2602 | 14.7912 | 34.8588 | [5 empty] | -12.399 | -22.5209 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.076 | 14.6409 | 34.699 | [7 empty] | -12.5134 | -22.5207 | 0.1145 | 4.391e+18 | 0.1754 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -24.0186 | -81.5036 | 39.2413 | 2.9273e+18 | 10.1403 | [6 empty] | 20.5713 | 17.8897 | 71.3355 | [5 empty] | -11.9672 | -44.1587 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.5245 | 17.8822 | 71.4444 | [7 empty] | -12.0762 | -44.2109 | 0.1209 | 4.391e+18 | 0.1009 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.3133 | -107.187 | 43.2995 | 4.391e+18 | 9.6524 | [6 empty] | 31.487 | 22.516 | 125.7967 | [5 empty] | -12.1501 | -65.0972 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.578 | 22.6446 | 124.4143 | [7 empty] | -11.8967 | -64.6044 | 0.5541 | 2.9273e+18 | 0.2075 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.6389 | -130.7653 | 46.2306 | 4.391e+18 | 9.3922 | [6 empty] | 46.5258 | 28.8895 | 200.8283 | [5 empty] | -12.8121 | -85.3852 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.525 | 29.0026 | 199.6923 | [7 empty] | -12.7458 | -85.1072 | 0.2857 | 2.9273e+18 | 0.0887 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.6643 | -152.147 | 47.4971 | 2.9273e+18 | 9.1448 | [6 empty] | 66.1652 | 37.213 | 298.814 | [5 empty] | -13.8024 | -105.3051 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.985 | 37.2828 | 295.031 | [7 empty] | -13.5282 | -104.6408 | 0.7187 | 4.391e+18 | 0.1654 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.2874 | -172.0959 | 47.798 | 2.9273e+18 | 8.931 | [6 empty] | 90.6384 | 47.585 | 420.9163 | [5 empty] | -15.0008 | -124.8566 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.9254 | 47.8855 | 418.5944 | [7 empty] | -14.7171 | -124.5607 | 0.4099 | 4.391e+18 | 0.1509 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -62.7506 | 34.1125 | 36.7582 | 4310.4469 | 14.1043 | [6 empty] | 18.597 | 33.6372 | 6.8665 | [5 empty] | -26.9926 | 25.596 | 3656.8869 | [5 empty] | 17.9584 | 33.1094 | 6.8357 | [7 empty] | -27.7199 | 25.4311 | 0.7458 | 3684.4202 | 0.4805 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -57.9833 | 9.5742 | 32.3324 | 6456.5275 | 14.7562 | [6 empty] | 20.509 | 34.4475 | 16.4057 | [5 empty] | -26.1625 | 15.3031 | 4457.9402 | [5 empty] | 20.1647 | 33.9878 | 16.2446 | [7 empty] | -26.1736 | 15.1618 | 0.1418 | 4469.2124 | 0.1788 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.2811 | -26.4312 | 34.9316 | 27953.8669 | 13.653 | [6 empty] | 24.7899 | 36.2618 | 37.7641 | [5 empty] | -24.7274 | -3.7351 | 7239.5169 | [5 empty] | 24.7903 | 36.031 | 37.6585 | [7 empty] | -24.3324 | -3.8764 | 0.4195 | 7249.2649 | 0.2759 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.0968 | -62.9052 | 41.3039 | 4.391e+18 | 11.949 | [6 empty] | 32.101 | 39.3604 | 74.2408 | [5 empty] | -23.1422 | -27.9194 | 30761.2502 | [5 empty] | 32.1997 | 39.5621 | 73.4898 | [7 empty] | -23.0762 | -27.2966 | 0.6263 | 27430.1158 | 0.258 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.4048 | -95.2777 | 45.9246 | 4.391e+18 | 11.7152 | [6 empty] | 43.0167 | 43.9866 | 128.702 | [5 empty] | -21.8571 | -53.2652 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.8225 | 43.9814 | 127.1989 | [7 empty] | -21.8643 | -52.5951 | 0.6702 | 4.391e+18 | 0.1114 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -37.025 | -124.3562 | 49.3412 | 2.9273e+18 | 11.3983 | [6 empty] | 58.0555 | 50.3602 | 203.7337 | [5 empty] | -21.0786 | -77.6628 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.4795 | 50.1392 | 201.8162 | [7 empty] | -21.2695 | -77.1497 | 0.5475 | 4.391e+18 | 0.1944 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -34.8881 | -149.4513 | 50.8254 | 4.391e+18 | 11.0127 | [6 empty] | 77.6949 | 58.6836 | 301.7193 | [5 empty] | -20.8126 | -100.6139 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.5705 | 58.9248 | 299.3258 | [7 empty] | -20.822 | -99.9579 | 0.6561 | 4.391e+18 | 0.1393 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -33.9542 | -171.5853 | 51.1137 | 4.391e+18 | 10.8548 | [6 empty] | 102.1681 | 69.0556 | 423.8217 | [5 empty] | -20.9761 | -122.1467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.9744 | 69.2036 | 418.2333 | [7 empty] | -20.6142 | -121.1295 | 1.0796 | 2.9273e+18 | 0.1872 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -84.9047 | 50.9688 | 47.2076 | 4091.2645 | 14.8959 | [6 empty] | 38.2879 | 70.3057 | 11.8284 | [5 empty] | -39.2784 | 38.8529 | 3573.499 | [5 empty] | 38.2067 | 70.4325 | 12.045 | [7 empty] | -39.6237 | 38.7697 | 0.3552 | 3585.2905 | 0.1909 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -81.1558 | 31.9518 | 42.5238 | 4994.7794 | 15.7737 | [6 empty] | 40.1999 | 71.116 | 21.3676 | [5 empty] | -38.6354 | 31.4151 | 3918.4438 | [5 empty] | 39.8224 | 71.1188 | 21.6016 | [7 empty] | -39.3525 | 31.3353 | 0.7215 | 3939.8943 | 0.3116 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -74.9822 | 0.5093 | 40.8158 | 7960.3682 | 16.6619 | [6 empty] | 44.4808 | 72.9303 | 42.726 | [5 empty] | -37.3686 | 16.3568 | 4863.528 | [5 empty] | 44.7706 | 72.9985 | 41.6277 | [7 empty] | -36.7658 | 17.0702 | 0.934 | 4789.0362 | 0.5251 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -68.1176 | -35.7677 | 44.5181 | 29755.3825 | 15.223 | [6 empty] | 51.7919 | 76.0288 | 79.2027 | [5 empty] | -35.6396 | -5.3204 | 7252.6202 | [5 empty] | 52.2289 | 76.4801 | 78.2156 | [7 empty] | -35.297 | -4.5475 | 0.8454 | 7099.7629 | 0.4454 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -61.8448 | -71.3044 | 49.1209 | 4.391e+18 | 13.4496 | [6 empty] | 62.7076 | 80.655 | 133.6639 | [5 empty] | -33.7694 | -30.9977 | 16451.0098 | [5 empty] | 63.427 | 81.5596 | 132.7836 | [7 empty] | -33.5565 | -30.1054 | 0.9174 | 15448.6347 | 0.3708 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.4461 | -105.1112 | 53.0518 | 4.391e+18 | 12.8294 | [6 empty] | 77.7463 | 87.0286 | 208.6955 | [5 empty] | -32.0663 | -57.993 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.8224 | 87.4474 | 206.1483 | [7 empty] | -31.9877 | -56.8619 | 1.1339 | 4.391e+18 | 0.2211 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.3189 | -134.8305 | 54.7511 | 4.391e+18 | 12.5044 | [6 empty] | 97.3858 | 95.352 | 306.6812 | [5 empty] | -30.722 | -84.5188 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.5396 | 96.2888 | 302.7895 | [7 empty] | -30.8026 | -82.9881 | 1.5329 | 4.391e+18 | 0.3009 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.6744 | -160.6517 | 54.799 | 4.391e+18 | 12.0696 | [6 empty] | 121.859 | 105.7241 | 428.7835 | [5 empty] | -29.8113 | -109.5793 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.8612 | 106.7234 | 421.6977 | [7 empty] | -29.7128 | -107.6599 | 1.9219 | 4.391e+18 | 0.2983 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -105.5475 | 66.0345 | 56.3564 | 3999.4299 | 14.5414 | [6 empty] | 67.6872 | 125.0532 | 19.2367 | [5 empty] | -51.1241 | 51.4014 | 3540.9259 | [5 empty] | 68.3481 | 125.0215 | 18.9122 | [7 empty] | -50.1668 | 51.4504 | 0.9585 | 3523.424 | 0.3516 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -102.5178 | 51.0021 | 52.1399 | 4501.6256 | 15.3574 | [6 empty] | 69.5992 | 125.8635 | 28.7759 | [5 empty] | -50.6312 | 45.8689 | 3726.9385 | [5 empty] | 69.6239 | 125.5645 | 28.4371 | [7 empty] | -50.2917 | 45.9389 | 0.3467 | 3717.6296 | 0.1525 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.204 | 24.5986 | 48.5557 | 5822.7488 | 16.4087 | [6 empty] | 73.8801 | 127.6778 | 50.1342 | [5 empty] | -49.6053 | 34.1917 | 4193.3484 | [5 empty] | 73.6212 | 127.582 | 49.1242 | [7 empty] | -49.7144 | 34.7289 | 0.5482 | 4170.5919 | 0.2445 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -90.6645 | -8.4595 | 49.2315 | 9269.937 | 16.9893 | [6 empty] | 81.1912 | 130.7763 | 86.6109 | [5 empty] | -48.0686 | 16.2252 | 5176.4862 | [5 empty] | 81.1705 | 131.0606 | 86.5589 | [7 empty] | -48.3156 | 16.3842 | 0.2937 | 5171.993 | 0.1073 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -83.9953 | -43.5258 | 52.6717 | 28839.001 | 14.875 | [6 empty] | 92.1069 | 135.4025 | 141.0722 | [5 empty] | -46.1793 | -6.8616 | 7257.8716 | [5 empty] | 92.8366 | 136.0615 | 140.5548 | [7 empty] | -45.8242 | -6.4281 | 0.5603 | 7180.5739 | 0.2482 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -77.5765 | -79.1219 | 56.7971 | 4.391e+18 | 12.8095 | [6 empty] | 107.1456 | 141.7761 | 216.1038 | [5 empty] | -44.1646 | -33.1921 | 13019.0696 | [5 empty] | 107.6588 | 142.53 | 212.1059 | [7 empty] | -43.7368 | -31.5239 | 1.7221 | 12251.509 | 0.5526 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -72.0865 | -111.9377 | 59.1325 | 4.391e+18 | 11.603 | [6 empty] | 126.7851 | 150.0996 | 314.0894 | [5 empty] | -42.2417 | -60.8893 | 327885.5652 | [5 empty] | 126.4064 | 150.3347 | 309.7654 | [7 empty] | -42.2732 | -59.5465 | 1.3432 | 122541.7196 | 0.3291 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -67.9668 | -141.0964 | 59.4558 | 4.391e+18 | 11.5294 | [6 empty] | 151.2583 | 160.4716 | 436.1918 | [5 empty] | -40.5793 | -88.3241 | 4.391e+18 | [5 empty] | 151.1625 | 160.8776 | 432.5741 | [7 empty] | -40.5474 | -87.3267 | 0.9979 | 4.391e+18 | 0.133 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -125.001 | 79.8577 | 64.4902 | 3952.9221 | 13.7875 | [6 empty] | 108.1909 | 200.4792 | 29.4431 | [5 empty] | -62.6304 | 63.4598 | 3525.371 | [5 empty] | 108.5626 | 199.9274 | 28.7768 | [7 empty] | -61.8116 | 63.549 | 0.8236 | 3511.0096 | 0.2972 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -122.532 | 67.6999 | 60.8844 | 4272.7311 | 14.5569 | [6 empty] | 110.1028 | 201.2896 | 38.9823 | [5 empty] | -62.2443 | 59.1966 | 3639.1191 | [5 empty] | 109.9155 | 200.5244 | 39.3331 | [7 empty] | -61.9655 | 58.851 | 0.444 | 3643.8088 | 0.147 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -118.0026 | 45.5421 | 56.7596 | 5035.3335 | 15.607 | [6 empty] | 114.3837 | 203.1039 | 60.3407 | [5 empty] | -61.4186 | 50.0036 | 3912.2805 | [5 empty] | 114.0694 | 202.6109 | 61.0773 | [7 empty] | -61.4851 | 49.5895 | 0.4194 | 3926.3038 | 0.1924 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -112.1009 | 16.3865 | 55.3252 | 6617.2764 | 16.659 | [6 empty] | 121.6948 | 206.2024 | 96.8174 | [5 empty] | -60.1215 | 35.3344 | 4444.6146 | [5 empty] | 122.3457 | 206.7186 | 95.7758 | [7 empty] | -59.7272 | 35.8238 | 0.6286 | 4417.4866 | 0.2781 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -105.6289 | -16.3221 | 56.9556 | 10284.2898 | 16.7687 | [6 empty] | 132.6106 | 210.8286 | 151.2786 | [5 empty] | -58.4144 | 15.5328 | 5420.4623 | [5 empty] | 132.9112 | 211.4995 | 150.0703 | [7 empty] | -58.4339 | 16.1581 | 0.6255 | 5382.4559 | 0.292 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -98.9344 | -51.3664 | 60.462 | 29060.6136 | 14.4515 | [6 empty] | 147.6493 | 217.2022 | 226.3102 | [5 empty] | -56.4303 | -8.3658 | 7260.4064 | [5 empty] | 149.0088 | 218.2219 | 223.9475 | [7 empty] | -55.6721 | -7.3981 | 1.2293 | 7126.7789 | 0.4554 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -92.7572 | -85.1516 | 63.194 | 2.1955e+18 | 12.1197 | [6 empty] | 167.2887 | 225.5256 | 324.2959 | [5 empty] | -54.3354 | -34.9795 | 11459.2875 | [5 empty] | 167.8174 | 226.2692 | 320.8655 | [7 empty] | -54.034 | -33.8346 | 1.1839 | 11118.2351 | 0.3578 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -87.5522 | -116.5475 | 64.3435 | 4.391e+18 | 10.7887 | [6 empty] | 191.7619 | 235.8976 | 446.3982 | [5 empty] | -52.3043 | -62.7174 | 31898.0513 | [5 empty] | 191.3532 | 236.5641 | 437.9221 | [7 empty] | -52.2283 | -60.5268 | 2.1919 | 27109.7577 | 0.5362 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -143.3514 | 92.6942 | 71.6638 | 3926.1013 | 13.2342 | [6 empty] | 161.0855 | 298.98 | 42.7719 | [5 empty] | -73.866 | 75.159 | 3516.9241 | [5 empty] | 161.8363 | 299.169 | 43.4299 | [7 empty] | -73.4154 | 74.8796 | 0.5302 | 3518.3159 | 0.1103 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -141.2684 | 82.5979 | 68.5723 | 4148.1127 | 13.935 | [6 empty] | 162.9975 | 299.7903 | 52.3112 | [5 empty] | -73.5561 | 71.7713 | 3592.3824 | [5 empty] | 163.7149 | 299.923 | 52.6061 | [7 empty] | -73.0763 | 71.6149 | 0.5047 | 3590.6266 | 0.1 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -137.3723 | 63.797 | 64.4916 | 4649.3053 | 14.9479 | [6 empty] | 167.2784 | 301.6046 | 73.6695 | [5 empty] | -72.8833 | 64.3775 | 3769.3894 | [5 empty] | 168.793 | 302.5275 | 73.3705 | [7 empty] | -72.1427 | 64.5208 | 0.7543 | 3757.5325 | 0.2367 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -132.1142 | 38.2432 | 61.9389 | 5588.3008 | 16.0229 | [6 empty] | 174.5895 | 304.7031 | 110.1462 | [5 empty] | -71.7975 | 52.3258 | 4099.6442 | [5 empty] | 176.3907 | 305.9679 | 109.142 | [7 empty] | -70.9777 | 52.7657 | 0.9304 | 4076.1234 | 0.3389 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -126.1076 | 8.4841 | 62.0179 | 7328.5683 | 16.9171 | [6 empty] | 185.5053 | 309.3293 | 164.6074 | [5 empty] | -70.3109 | 35.5573 | 4665.8472 | [5 empty] | 186.0363 | 309.135 | 163.6463 | [7 empty] | -69.7501 | 35.7398 | 0.5897 | 4649.6299 | 0.1857 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -119.5446 | -24.7335 | 64.4158 | 11332.5333 | 16.7692 | [6 empty] | 200.544 | 315.7029 | 239.6391 | [5 empty] | -68.4918 | 14.5478 | 5614.6513 | [5 empty] | 201.3364 | 316.4716 | 238.0687 | [7 empty] | -68.1827 | 15.1186 | 0.6492 | 5576.2621 | 0.2746 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -113.1504 | -58.0374 | 67.113 | 28177.0837 | 14.0855 | [6 empty] | 220.1834 | 324.0264 | 337.6247 | [5 empty] | -66.4486 | -9.8388 | 7261.7902 | [5 empty] | 222.4829 | 325.6372 | 333.4847 | [7 empty] | -65.3713 | -8.5461 | 1.6828 | 7108.9967 | 0.5566 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.3337 | -90.0804 | 68.8341 | 2.1955e+18 | 11.6331 | [6 empty] | 244.6566 | 334.3984 | 459.7271 | [5 empty] | -64.3237 | -36.3379 | 10526.9814 | [5 empty] | 245.4524 | 335.7875 | 450.2971 | [7 empty] | -63.7754 | -33.9572 | 2.443 | 10045.679 | 0.7241 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -161.0375 | 104.9745 | 78.453 | 3908.4297 | 12.887 | [6 empty] | 226.999 | 421.7242 | 59.3813 | [5 empty] | -84.793 | 86.491 | 3511.9368 | [5 empty] | 228.8071 | 422.3867 | 59.7549 | [7 empty] | -83.914 | 86.3255 | 0.8944 | 3506.9985 | 0.174 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -159.2477 | 96.4512 | 75.7855 | 4070.5276 | 13.5069 | [6 empty] | 228.9109 | 422.5345 | 68.9205 | [5 empty] | -84.5383 | 83.7259 | 3565.0956 | [5 empty] | 230.9933 | 423.2534 | 69.1818 | [7 empty] | -83.5023 | 83.581 | 1.046 | 3558.1541 | 0.2152 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -155.8638 | 80.3268 | 71.9334 | 4424.7781 | 14.4519 | [6 empty] | 233.1918 | 424.3488 | 90.2789 | [5 empty] | -83.9803 | 77.6467 | 3688.0873 | [5 empty] | 234.4536 | 424.9722 | 89.6924 | [7 empty] | -83.3885 | 77.8062 | 0.6129 | 3678.915 | 0.1827 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -151.2428 | 57.9948 | 68.8519 | 5048.4368 | 15.4678 | [6 empty] | 240.5029 | 427.4474 | 126.7556 | [5 empty] | -83.0652 | 67.6072 | 3911.662 | [5 empty] | 241.302 | 427.2457 | 127.5027 | [7 empty] | -82.5284 | 67.297 | 0.62 | 3913.1022 | 0.1125 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -145.728 | 31.1313 | 67.7023 | 6096.9235 | 16.4506 | [6 empty] | 251.4187 | 432.0736 | 181.2168 | [5 empty] | -81.7815 | 53.3676 | 4280.0376 | [5 empty] | 253.5552 | 433.2817 | 180.2437 | [7 empty] | -80.8981 | 53.6806 | 0.9371 | 4260.5103 | 0.2831 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -139.5207 | 0.3177 | 68.7908 | 8019.1127 | 17.2796 | [6 empty] | 266.4574 | 438.4472 | 256.2485 | [5 empty] | -80.1589 | 35.0792 | 4863.0346 | [5 empty] | 267.9603 | 439.85 | 254.2474 | [7 empty] | -79.6972 | 35.7397 | 0.8059 | 4832.0341 | 0.3038 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -133.1893 | -31.5838 | 70.8866 | 12032.8224 | 16.571 | [6 empty] | 286.0968 | 446.7706 | 354.2341 | [5 empty] | -78.2623 | 13.2262 | 5780.2464 | [5 empty] | 286.6719 | 447.0776 | 353.3311 | [7 empty] | -78.0006 | 13.4516 | 0.3454 | 5763.6151 | 0.1166 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -127.0621 | -63.4062 | 72.8356 | 26329.0446 | 13.7691 | [6 empty] | 310.57 | 457.1426 | 476.3365 | [5 empty] | -76.1969 | -11.274 | 7262.6101 | [5 empty] | 311.948 | 458.0105 | 467.0776 | [7 empty] | -75.2303 | -9.3288 | 2.1722 | 7085.7565 | 0.7499 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1383 | -9.2726 | 8.1976 | 6.4036e+17 | 13.8695 | [6 empty] | 2.0525 | 1.2707 | 2.4439 | [5 empty] | 2.0178 | -2.1858 | 10819.8473 | [5 empty] | 2.0236 | 1.2862 | 2.4237 | [7 empty] | 1.9015 | -2.1388 | 0.1255 | 10628.7313 | 0.3299 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.4096 | -26.9756 | 17.7228 | 2.9273e+18 | 11.0158 | [6 empty] | 3.9645 | 2.081 | 11.9832 | [5 empty] | 0.5737 | -9.3482 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.8956 | 2.0747 | 11.3064 | [7 empty] | 0.7005 | -9.0066 | 0.3644 | 2.9273e+18 | 0.5723 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9406 | -51.103 | 29.4796 | 2.9273e+18 | 9.1554 | [6 empty] | 8.2453 | 3.8953 | 33.3415 | [5 empty] | -0.8791 | -21.6234 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.3316 | 3.9209 | 33.4233 | [7 empty] | -0.7896 | -21.728 | 0.1377 | 2.9273e+18 | 0.151 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.784 | -75.8402 | 35.3302 | 4.391e+18 | 8.8978 | [6 empty] | 15.5564 | 6.9939 | 69.8182 | [5 empty] | -2.7985 | -40.5237 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.4741 | 6.9802 | 67.6749 | [7 empty] | -2.3992 | -39.9693 | 0.6832 | 4.391e+18 | 0.4101 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2283 | -99.4267 | 38.3566 | 2.9273e+18 | 8.7022 | [6 empty] | 26.4722 | 11.6201 | 124.2794 | [5 empty] | -4.9031 | -61.0931 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.5878 | 11.6408 | 124.0422 | [7 empty] | -4.7293 | -61.084 | 0.174 | 2.9273e+18 | 0.1324 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.5737 | -122.5578 | 40.8096 | 2.9273e+18 | 8.5838 | [6 empty] | 41.5109 | 17.9937 | 199.3111 | [5 empty] | -7.0021 | -81.7785 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.5674 | 17.9533 | 198.6893 | [7 empty] | -6.7991 | -81.6496 | 0.2405 | 2.9273e+18 | 0.1372 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.6534 | -144.2514 | 41.9694 | 2.9273e+18 | 8.3593 | [6 empty] | 61.1504 | 26.3171 | 297.2967 | [5 empty] | -9.059 | -102.3123 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.3213 | 26.3756 | 295.2708 | [7 empty] | -8.6802 | -102.0918 | 0.4384 | 2.9273e+18 | 0.1924 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.646 | -164.7111 | 42.286 | 4.391e+18 | 8.0586 | [6 empty] | 85.6236 | 36.6891 | 419.3991 | [5 empty] | -11.0539 | -122.4551 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.7132 | 36.7821 | 415.3436 | [7 empty] | -10.5931 | -122.0536 | 0.6111 | 4.391e+18 | 0.203 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.7637 | 8.4499 | 5.5297 | 3036.1671 | 8.0779 | [6 empty] | 2.692 | 3.0047 | 0.8161 | [5 empty] | 0.3185 | 3.0272 | 3105.3041 | [5 empty] | 2.774 | 3.0273 | 1.2692 | [7 empty] | 0.2588 | 2.1709 | 0.8584 | 3516.5249 | 1.2498 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.241 | -31.7761 | 21.1683 | 4.391e+18 | 8.558 | [6 empty] | 4.9816 | 3.9751 | 12.2395 | [5 empty] | -0.992 | -10.7276 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.0577 | 4.0614 | 11.6864 | [7 empty] | -0.7234 | -10.2549 | 0.5437 | 2.9273e+18 | 0.7325 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.4112 | -57.8001 | 32.1773 | 2.9273e+18 | 8.8149 | [6 empty] | 9.2625 | 5.7894 | 33.5978 | [5 empty] | -2.4176 | -25.7623 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.2979 | 5.8322 | 33.0017 | [7 empty] | -2.2262 | -25.5373 | 0.2954 | 4.391e+18 | 0.2899 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3286 | -81.7188 | 37.9839 | 2.9273e+18 | 8.8554 | [6 empty] | 16.5735 | 8.8879 | 70.0745 | [5 empty] | -4.1315 | -43.8697 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.7674 | 9.0451 | 68.3121 | [7 empty] | -3.5881 | -43.5055 | 0.6542 | 4.391e+18 | 0.5243 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.0863 | -104.1911 | 40.9994 | 4.391e+18 | 8.7435 | [6 empty] | 27.4893 | 13.5142 | 124.5357 | [5 empty] | -5.9704 | -63.3102 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.6575 | 13.704 | 124.2643 | [7 empty] | -5.9246 | -63.4181 | 0.1172 | 2.9273e+18 | 0.1379 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -10.9344 | -126.3987 | 43.2422 | 2.9273e+18 | 8.6842 | [6 empty] | 42.528 | 19.8877 | 199.5674 | [5 empty] | -7.8573 | -83.2661 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.3958 | 19.8943 | 197.1371 | [7 empty] | -7.6196 | -82.8456 | 0.4831 | 4.391e+18 | 0.1557 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.6609 | -147.3996 | 44.1592 | 4.391e+18 | 8.4935 | [6 empty] | 62.1675 | 28.2112 | 297.553 | [5 empty] | -9.7546 | -103.3362 | 4.391e+18 | [5 empty] | 62.3596 | 28.4613 | 296.4344 | [7 empty] | -9.6368 | -103.2959 | 0.1245 | 4.391e+18 | 0.122 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.4141 | -167.3265 | 44.2338 | 4.391e+18 | 8.2169 | [6 empty] | 86.6407 | 38.5832 | 419.6554 | [5 empty] | -11.6301 | -123.1804 | 4.391e+18 | [5 empty] | 86.927 | 38.9144 | 416.7139 | [7 empty] | -11.3062 | -122.9557 | 0.3942 | 2.9273e+18 | 0.1725 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.274 | 25.6166 | 21.6628 | 3640.1995 | 10.4122 | [6 empty] | 7.8414 | 12.5941 | 2.1137 | [5 empty] | -11.5346 | 14.7488 | 3416.7943 | [5 empty] | 7.9232 | 12.5581 | 2.2916 | [7 empty] | -11.1862 | 14.3415 | 0.536 | 3439.6042 | 0.375 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.2371 | 14.3264 | 18.0242 | 4642.4026 | 10.8591 | [6 empty] | 8.2191 | 12.7542 | 3.9978 | [5 empty] | -11.4217 | 11.5907 | 3792.1617 | [5 empty] | 8.2836 | 12.7208 | 3.8468 | [7 empty] | -11.0024 | 11.7542 | 0.4501 | 3743.7411 | 0.4389 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.5421 | -15.4011 | 19.9383 | 14963.3628 | 11.2117 | [6 empty] | 10.131 | 13.5645 | 13.5371 | [5 empty] | -11.0078 | -1.7522 | 6665.3065 | [5 empty] | 10.0753 | 13.4939 | 13.0183 | [7 empty] | -10.7929 | -1.1786 | 0.6125 | 6446.0321 | 0.5461 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.4933 | -50.8383 | 31.0378 | 4.391e+18 | 10.015 | [6 empty] | 14.4119 | 15.3788 | 34.8954 | [5 empty] | -10.6262 | -22.1588 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.484 | 15.3595 | 34.1528 | [7 empty] | -10.1412 | -21.594 | 0.7444 | 2.1955e+18 | 0.4684 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.5477 | -81.5989 | 38.9386 | 2.9273e+18 | 9.9201 | [6 empty] | 21.723 | 18.4773 | 71.3721 | [5 empty] | -10.6542 | -43.9381 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.9328 | 18.5881 | 71.9483 | [7 empty] | -10.5726 | -44.1823 | 0.2574 | 4.391e+18 | 0.1113 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.6531 | -107.4834 | 43.3061 | 4.391e+18 | 9.6769 | [6 empty] | 32.6388 | 23.1035 | 125.8334 | [5 empty] | -11.1566 | -65.019 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.6753 | 23.2291 | 124.5141 | [7 empty] | -10.989 | -64.5323 | 0.5148 | 4.391e+18 | 0.1619 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.5936 | -131.1586 | 46.3851 | 2.9273e+18 | 9.5415 | [6 empty] | 47.6775 | 29.4771 | 200.865 | [5 empty] | -12.0345 | -85.3936 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.9035 | 29.7135 | 200.6884 | [7 empty] | -11.9778 | -85.3297 | 0.0854 | 4.391e+18 | 0.0991 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -19.9654 | -152.541 | 47.6733 | 4.391e+18 | 9.3294 | [6 empty] | 67.3169 | 37.8005 | 298.8506 | [5 empty] | -13.1745 | -105.3539 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.2962 | 37.9701 | 297.3703 | [7 empty] | -13.1384 | -105.0867 | 0.2696 | 4.391e+18 | 0.0999 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.8087 | -172.3659 | 47.867 | 2.9273e+18 | 9.1042 | [6 empty] | 91.7901 | 48.1726 | 420.953 | [5 empty] | -14.4799 | -124.9191 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.9403 | 48.4807 | 418.7513 | [7 empty] | -14.3253 | -124.6267 | 0.3308 | 4.391e+18 | 0.1253 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -57.0973 | 41.6727 | 34.7969 | 3766.5156 | 12.3922 | [6 empty] | 19.3711 | 34.0647 | 5.019 | [5 empty] | -25.1926 | 27.7833 | 3469.7331 | [5 empty] | 19.0908 | 33.5779 | 4.9394 | [7 empty] | -25.012 | 27.5872 | 0.2666 | 3469.3095 | 0.1761 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.169 | 33.8256 | 32.1942 | 4163.6364 | 12.9509 | [6 empty] | 19.7488 | 34.2248 | 6.9032 | [5 empty] | -25.0411 | 25.6083 | 3601.5915 | [5 empty] | 19.3401 | 33.7114 | 6.8438 | [7 empty] | -25.1556 | 25.4009 | 0.237 | 3611.974 | 0.2344 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -51.8885 | 9.4656 | 28.1742 | 6148.2021 | 13.975 | [6 empty] | 21.6607 | 35.0351 | 16.4424 | [5 empty] | -24.3492 | 15.4128 | 4379.0068 | [5 empty] | 21.6563 | 34.6471 | 16.4357 | [7 empty] | -23.6764 | 15.0663 | 0.7568 | 4382.1633 | 0.3613 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.5227 | -26.4396 | 32.7435 | 22125.9395 | 13.6142 | [6 empty] | 25.9416 | 36.8494 | 37.8008 | [5 empty] | -23.156 | -3.5021 | 7034.3962 | [5 empty] | 25.8573 | 36.677 | 37.9589 | [7 empty] | -23.1053 | -3.776 | 0.2786 | 7098.0768 | 0.2092 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.4192 | -62.8749 | 40.3208 | 4.391e+18 | 11.8139 | [6 empty] | 33.2527 | 39.9479 | 74.2775 | [5 empty] | -21.8503 | -27.6212 | 26336.1939 | [5 empty] | 33.2853 | 40.0235 | 73.9423 | [7 empty] | -21.8209 | -27.3555 | 0.2673 | 25270.8342 | 0.1076 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.4582 | -95.1674 | 45.3497 | 4.391e+18 | 11.4428 | [6 empty] | 44.1685 | 44.5742 | 128.7387 | [5 empty] | -20.8207 | -52.9798 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.1099 | 44.7889 | 125.265 | [7 empty] | -20.5017 | -51.2954 | 1.7143 | 4.391e+18 | 0.2676 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.7316 | -124.2278 | 48.9841 | 4.391e+18 | 11.258 | [6 empty] | 59.2072 | 50.9477 | 203.7703 | [5 empty] | -20.2482 | -77.4338 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.1645 | 51.0667 | 201.8825 | [7 empty] | -20.1179 | -76.7743 | 0.6723 | 4.391e+18 | 0.1047 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -32.9999 | -149.299 | 50.5145 | 2.9273e+18 | 10.9932 | [6 empty] | 78.8466 | 59.2712 | 301.756 | [5 empty] | -20.1395 | -100.4489 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.136 | 59.6276 | 298.3062 | [7 empty] | -19.6796 | -99.5282 | 1.0291 | 4.391e+18 | 0.2676 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.3258 | -171.4435 | 50.8221 | 2.9273e+18 | 10.8943 | [6 empty] | 103.3198 | 69.6432 | 423.8583 | [5 empty] | -20.4206 | -122.0355 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.1059 | 69.9389 | 417.0211 | [7 empty] | -20.0329 | -120.7471 | 1.3455 | 2.9273e+18 | 0.2254 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -80.6542 | 56.3295 | 45.5258 | 3810.0948 | 13.6792 | [6 empty] | 39.062 | 70.7332 | 9.9809 | [5 empty] | -38.0246 | 40.3511 | 3485.423 | [5 empty] | 39.5485 | 70.9781 | 9.6042 | [7 empty] | -37.3611 | 40.6514 | 0.7283 | 3460.4157 | 0.4471 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -79.9584 | 50.6327 | 43.6809 | 4018.7159 | 14.2244 | [6 empty] | 39.4396 | 70.8932 | 11.8651 | [5 empty] | -37.9016 | 38.8321 | 3547.9565 | [5 empty] | 39.6315 | 71.0533 | 11.8109 | [7 empty] | -37.7383 | 38.9096 | 0.1808 | 3541.9986 | 0.1084 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.2987 | 31.6098 | 38.99 | 4896.3956 | 15.1828 | [6 empty] | 41.3516 | 71.7036 | 21.4043 | [5 empty] | -37.3091 | 31.4348 | 3888.4468 | [5 empty] | 41.9334 | 72.0596 | 21.4393 | [7 empty] | -36.7185 | 31.4663 | 0.5914 | 3874.446 | 0.2635 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -70.8274 | 0.1373 | 38.3286 | 7758.2409 | 16.5115 | [6 empty] | 45.6325 | 73.5179 | 42.7626 | [5 empty] | -36.1415 | 16.446 | 4818.6067 | [5 empty] | 46.4007 | 74.0824 | 42.2687 | [7 empty] | -35.4309 | 16.9572 | 0.8754 | 4757.9771 | 0.4873 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -64.6517 | -36.0297 | 43.1183 | 26362.2881 | 15.3204 | [6 empty] | 52.9436 | 76.6164 | 79.2393 | [5 empty] | -34.5489 | -5.1589 | 7152.2823 | [5 empty] | 53.6744 | 77.1108 | 78.2301 | [7 empty] | -33.8123 | -4.4021 | 1.0561 | 6984.2169 | 0.485 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -58.9108 | -71.3654 | 48.2361 | 4.391e+18 | 13.4446 | [6 empty] | 63.8594 | 81.2426 | 133.7006 | [5 empty] | -32.8295 | -30.7885 | 15854.5223 | [5 empty] | 64.7994 | 82.1285 | 132.2066 | [7 empty] | -32.2175 | -29.6716 | 1.2736 | 14675.3566 | 0.4242 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -54.0706 | -104.9971 | 52.4421 | 4.391e+18 | 12.6651 | [6 empty] | 78.8981 | 87.6162 | 208.7322 | [5 empty] | -31.2709 | -57.7706 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.951 | 87.972 | 204.3927 | [7 empty] | -30.9145 | -56.0551 | 1.7521 | 4.391e+18 | 0.2774 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.3256 | -134.5599 | 54.1845 | 4.391e+18 | 12.3083 | [6 empty] | 98.5375 | 95.9396 | 306.7178 | [5 empty] | -30.0534 | -84.3106 | 4.391e+18 | [5 empty] | 98.5022 | 96.7162 | 299.2858 | [7 empty] | -29.7643 | -81.8996 | 2.4283 | 4.391e+18 | 0.2865 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -47.9406 | -160.3552 | 54.2762 | 2.9273e+18 | 11.8742 | [6 empty] | 123.0107 | 106.3116 | 428.8202 | [5 empty] | -29.2474 | -109.3997 | 4.391e+18 | [5 empty] | 122.8117 | 107.0949 | 422.8031 | [7 empty] | -29.2842 | -107.786 | 1.6141 | 4.391e+18 | 0.2752 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.2585 | 70.0865 | 54.9475 | 3829.6329 | 13.61 | [6 empty] | 68.4613 | 125.4807 | 17.3892 | [5 empty] | -50.205 | 52.4892 | 3491.7313 | [5 empty] | 68.419 | 124.9758 | 17.037 | [7 empty] | -49.7645 | 52.5176 | 0.4414 | 3482.114 | 0.204 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -101.6794 | 65.7081 | 53.5247 | 3956.5547 | 14.0368 | [6 empty] | 68.8389 | 125.6408 | 19.2733 | [5 empty] | -50.1093 | 51.3755 | 3526.7636 | [5 empty] | 69.2997 | 125.4259 | 19.0408 | [7 empty] | -49.2723 | 51.3413 | 0.8377 | 3513.435 | 0.2848 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -98.6412 | 50.6265 | 49.2343 | 4452.2134 | 14.8834 | [6 empty] | 70.7509 | 126.4511 | 28.8126 | [5 empty] | -49.638 | 45.8614 | 3711.4817 | [5 empty] | 70.5782 | 125.9606 | 28.6233 | [7 empty] | -49.4103 | 45.8088 | 0.2337 | 3708.0666 | 0.1089 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -93.7151 | 24.1086 | 46.1786 | 5763.1517 | 16.1306 | [6 empty] | 75.0318 | 128.2654 | 50.1709 | [5 empty] | -48.657 | 34.2195 | 4174.2051 | [5 empty] | 75.7183 | 128.777 | 49.9017 | [7 empty] | -48.1911 | 34.4566 | 0.5228 | 4155.0826 | 0.2471 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -87.5934 | -8.9118 | 47.6258 | 9129.6921 | 17.0019 | [6 empty] | 82.3429 | 131.3639 | 86.6476 | [5 empty] | -47.1876 | 16.2989 | 5147.8654 | [5 empty] | 82.9375 | 131.798 | 86.5121 | [7 empty] | -46.8199 | 16.4693 | 0.4053 | 5126.5018 | 0.1862 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.2607 | -43.7762 | 51.5632 | 26845.2495 | 14.9306 | [6 empty] | 93.2587 | 135.9901 | 141.1088 | [5 empty] | -45.3812 | -6.7434 | 7200.9485 | [5 empty] | 93.6701 | 136.8138 | 139.8576 | [7 empty] | -45.4064 | -5.8919 | 0.8519 | 7089.0468 | 0.4667 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.281 | -79.1389 | 56.0161 | 4.391e+18 | 12.7904 | [6 empty] | 108.2974 | 142.3637 | 216.1405 | [5 empty] | -43.456 | -33.0415 | 12815.4995 | [5 empty] | 108.7357 | 142.8964 | 212.7575 | [7 empty] | -43.0155 | -31.6849 | 1.4263 | 12197.7564 | 0.4357 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -70.1226 | -111.6942 | 58.3987 | 4.391e+18 | 11.4694 | [6 empty] | 127.9368 | 150.6871 | 314.1261 | [5 empty] | -41.6211 | -60.7229 | 199691.8156 | [5 empty] | 128.5799 | 151.7295 | 309.8373 | [7 empty] | -41.2814 | -59.0983 | 1.6598 | 83118.0658 | 0.3367 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.2113 | -140.8332 | 58.8194 | 4.391e+18 | 11.3097 | [6 empty] | 152.41 | 161.0592 | 436.2285 | [5 empty] | -40.039 | -88.1574 | 4.391e+18 | [5 empty] | 152.4338 | 161.3692 | 433.8223 | [7 empty] | -39.973 | -87.4835 | 0.6771 | 4.391e+18 | 0.081 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -122.464 | 83.1295 | 63.4017 | 3839.8857 | 13.0719 | [6 empty] | 108.9649 | 200.9068 | 27.5956 | [5 empty] | -61.9268 | 64.2874 | 3494.7809 | [5 empty] | 109.1715 | 200.1937 | 26.8153 | [7 empty] | -61.1549 | 64.4097 | 0.7815 | 3479.9944 | 0.3105 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -121.9241 | 79.6027 | 62.2103 | 3924.4648 | 13.4052 | [6 empty] | 109.3426 | 201.0668 | 29.4798 | [5 empty] | -61.8514 | 63.4352 | 3516.5956 | [5 empty] | 109.0179 | 200.1308 | 29.4727 | [7 empty] | -61.5575 | 63.2269 | 0.3602 | 3516.5311 | 0.1245 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -119.3619 | 67.3506 | 58.4596 | 4242.3745 | 14.1755 | [6 empty] | 111.2545 | 201.8771 | 39.019 | [5 empty] | -61.4759 | 59.1812 | 3629.861 | [5 empty] | 110.9726 | 201.4993 | 39.0538 | [7 empty] | -61.5138 | 59.0989 | 0.0907 | 3632.088 | 0.0581 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -115.0699 | 45.0721 | 54.6206 | 5005.1387 | 15.3326 | [6 empty] | 115.5354 | 203.6914 | 60.3774 | [5 empty] | -60.6727 | 50.007 | 3901.7566 | [5 empty] | 114.9308 | 202.9663 | 60.701 | [7 empty] | -60.8296 | 49.7352 | 0.3138 | 3912.0302 | 0.1614 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.412 | 15.8872 | 53.6609 | 6576.493 | 16.5444 | [6 empty] | 122.8465 | 206.79 | 96.854 | [5 empty] | -59.4108 | 35.3648 | 4431.2764 | [5 empty] | 122.6121 | 206.8231 | 97.2665 | [7 empty] | -59.6943 | 35.2463 | 0.3072 | 4441.3216 | 0.113 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -103.1668 | -16.6746 | 55.7131 | 10162.8605 | 16.8107 | [6 empty] | 133.7623 | 211.4162 | 151.3153 | [5 empty] | -57.7501 | 15.5941 | 5400.8692 | [5 empty] | 135.1142 | 212.4176 | 149.7161 | [7 empty] | -56.9993 | 16.349 | 1.0646 | 5337.6552 | 0.4625 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -96.7904 | -51.4909 | 59.5495 | 27598.6042 | 14.4883 | [6 empty] | 148.801 | 217.7898 | 226.3469 | [5 empty] | -55.82 | -8.2754 | 7224.7428 | [5 empty] | 150.0031 | 218.6801 | 222.1297 | [7 empty] | -54.9444 | -6.7699 | 1.7417 | 7035.467 | 0.6893 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -90.8721 | -85.0636 | 62.4129 | 2.1955e+18 | 12.0929 | [6 empty] | 168.4405 | 226.1132 | 324.3325 | [5 empty] | -53.7826 | -34.8666 | 11362.8768 | [5 empty] | 168.949 | 226.7163 | 320.8058 | [7 empty] | -53.4124 | -33.7489 | 1.1775 | 11032.3133 | 0.3396 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -85.8637 | -116.2464 | 63.5506 | 4.391e+18 | 10.6807 | [6 empty] | 192.9137 | 236.4852 | 446.4349 | [5 empty] | -51.8083 | -62.591 | 30966.03 | [5 empty] | 193.8708 | 237.6124 | 437.9641 | [7 empty] | -51.0197 | -60.3333 | 2.3915 | 25846.2305 | 0.4424 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -141.3266 | 95.4127 | 70.7857 | 3845.7237 | 12.6607 | [6 empty] | 161.8596 | 299.4075 | 40.9244 | [5 empty] | -73.3089 | 75.8117 | 3496.447 | [5 empty] | 163.3969 | 299.8336 | 40.6719 | [7 empty] | -72.2719 | 75.8111 | 1.037 | 3485.2091 | 0.2758 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -140.805 | 92.4753 | 69.7463 | 3905.8697 | 12.9278 | [6 empty] | 162.2373 | 299.5676 | 42.8086 | [5 empty] | -73.2481 | 75.1372 | 3511.0611 | [5 empty] | 163.0596 | 299.7528 | 43.2398 | [7 empty] | -72.7199 | 74.9288 | 0.5678 | 3509.9536 | 0.1089 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -138.6229 | 82.2855 | 66.518 | 4127.4338 | 13.6267 | [6 empty] | 164.1492 | 300.3779 | 52.3478 | [5 empty] | -72.9438 | 71.7545 | 3586.3074 | [5 empty] | 164.9067 | 300.4118 | 52.402 | [7 empty] | -72.3613 | 71.6555 | 0.5909 | 3581.8882 | 0.1309 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -134.8946 | 63.3353 | 62.6199 | 4631.7702 | 14.7178 | [6 empty] | 168.4301 | 302.1922 | 73.7062 | [5 empty] | -72.2833 | 64.3713 | 3762.7848 | [5 empty] | 168.8784 | 302.526 | 74.1917 | [7 empty] | -72.1435 | 64.2346 | 0.1955 | 3764.9649 | 0.0548 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -129.8022 | 37.7208 | 60.3804 | 5570.5353 | 15.8869 | [6 empty] | 175.7412 | 305.2907 | 110.1829 | [5 empty] | -71.2172 | 52.3356 | 4091.9506 | [5 empty] | 177.9747 | 306.5989 | 108.567 | [7 empty] | -70.0422 | 52.9353 | 1.3192 | 4058.8975 | 0.4699 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -123.9332 | 8.0769 | 60.7603 | 7292.548 | 16.8776 | [6 empty] | 186.657 | 309.9169 | 164.6441 | [5 empty] | -69.7577 | 35.5873 | 4656.0274 | [5 empty] | 187.8752 | 310.6434 | 163.9387 | [7 empty] | -69.1658 | 35.868 | 0.655 | 4635.8817 | 0.2283 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -117.6016 | -24.936 | 63.4522 | 11210.6611 | 16.8179 | [6 empty] | 201.6957 | 316.2905 | 239.6757 | [5 empty] | -67.9716 | 14.5993 | 5600.5392 | [5 empty] | 204.0713 | 317.6347 | 237.9573 | [7 empty] | -66.8257 | 15.228 | 1.3071 | 5541.6835 | 0.4475 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.3949 | -58.0099 | 66.2659 | 26978.2806 | 14.103 | [6 empty] | 221.3352 | 324.6139 | 337.6614 | [5 empty] | -65.9656 | -9.7674 | 7237.8187 | [5 empty] | 222.5431 | 325.5557 | 334.3679 | [7 empty] | -65.3606 | -8.7894 | 1.15 | 7129.862 | 0.4099 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -105.7377 | -89.8941 | 68.0424 | 1.0978e+18 | 11.5968 | [6 empty] | 245.8084 | 334.986 | 459.7638 | [5 empty] | -63.8795 | -36.2503 | 10473.1962 | [5 empty] | 245.6664 | 335.8687 | 451.5598 | [7 empty] | -63.7685 | -34.2194 | 2.0339 | 10089.4954 | 0.6699 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -159.3915 | 107.3103 | 77.7465 | 3848.4262 | 12.4206 | [6 empty] | 227.773 | 422.1517 | 57.5338 | [5 empty] | -84.339 | 87.0211 | 3497.4342 | [5 empty] | 230.0717 | 422.9822 | 57.1993 | [7 empty] | -83.1615 | 87.04 | 1.1777 | 3486.1102 | 0.2881 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -158.8778 | 104.804 | 76.8086 | 3893.0585 | 12.6369 | [6 empty] | 228.1507 | 422.3118 | 59.418 | [5 empty] | -84.289 | 86.4718 | 3507.789 | [5 empty] | 230.4078 | 423.0847 | 59.3021 | [7 empty] | -83.1307 | 86.4229 | 1.1593 | 3497.8926 | 0.2645 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -156.9611 | 96.1721 | 73.9808 | 4055.2194 | 13.2496 | [6 empty] | 230.0627 | 423.1221 | 68.9572 | [5 empty] | -84.0376 | 83.7097 | 3560.8429 | [5 empty] | 232.4939 | 423.8175 | 68.696 | [7 empty] | -82.7303 | 83.676 | 1.3077 | 3548.912 | 0.3033 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -153.7197 | 79.9514 | 70.271 | 4411.5687 | 14.2482 | [6 empty] | 234.3435 | 424.9364 | 90.3156 | [5 empty] | -83.4868 | 77.6368 | 3683.58 | [5 empty] | 235.9875 | 425.6013 | 89.0904 | [7 empty] | -82.624 | 77.9457 | 0.9164 | 3668.4046 | 0.2893 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -149.1984 | 57.507 | 67.3763 | 5037.5002 | 15.3276 | [6 empty] | 241.6546 | 428.0349 | 126.7923 | [5 empty] | -82.5835 | 67.6073 | 3906.6557 | [5 empty] | 242.805 | 427.8481 | 126.8457 | [7 empty] | -81.7853 | 67.4545 | 0.8127 | 3901.3222 | 0.1653 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -143.8031 | 30.8102 | 66.4382 | 6075.3188 | 16.3528 | [6 empty] | 252.5704 | 432.6612 | 181.2535 | [5 empty] | -81.3163 | 53.3809 | 4274.1244 | [5 empty] | 253.6083 | 433.2747 | 180.9227 | [7 empty] | -80.9077 | 53.5023 | 0.4263 | 4265.7969 | 0.1262 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -137.7384 | 0.1005 | 67.7662 | 7976.6138 | 17.2589 | [6 empty] | 267.6091 | 439.0347 | 256.2851 | [5 empty] | -79.7146 | 35.1075 | 4855.4907 | [5 empty] | 269.0494 | 440.3199 | 253.2756 | [7 empty] | -79.1794 | 35.9859 | 1.0285 | 4815.5342 | 0.3862 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -131.5741 | -31.6095 | 70.0091 | 11895.4396 | 16.5944 | [6 empty] | 287.2486 | 447.3582 | 354.2708 | [5 empty] | -77.8424 | 13.2701 | 5769.6299 | [5 empty] | 288.1969 | 447.7677 | 354.4194 | [7 empty] | -77.4763 | 13.2634 | 0.3662 | 5762.7557 | 0.0882 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -125.5837 | -63.1575 | 71.9444 | 25277.1104 | 13.7516 | [6 empty] | 311.7218 | 457.7302 | 476.3731 | [5 empty] | -75.8035 | -11.2158 | 7245.591 | [5 empty] | 312.3714 | 458.1607 | 469.5275 | [7 empty] | -75.2076 | -9.8054 | 1.5311 | 7120.4285 | 0.5444 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.8704 | -8.7648 | 24.3505 | 2244.3827 | 9.6932 | [6 empty] | 7.8836 | 4.2455 | 2.6296 | [5 empty] | 15.924 | -0.6154 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.5498 | 4.112 | 2.6304 | [7 empty] | 14.9882 | -0.6804 | 0.9381 | 2244.3827 | 0.5094 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 24.895 | -34.1655 | 26.2893 | 7.3183e+17 | 10.1359 | [6 empty] | 9.7955 | 5.0559 | 12.1688 | [5 empty] | 11.2782 | -11.6775 | 16704.8902 | [5 empty] | 9.6652 | 5.0302 | 11.4336 | [7 empty] | 11.5167 | -10.9595 | 0.7566 | 13586.3711 | 0.6097 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.2191 | -60.317 | 33.5645 | 2.9273e+18 | 10.0315 | [6 empty] | 14.0764 | 6.8701 | 33.5272 | [5 empty] | 6.6422 | -27.4032 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.9495 | 6.8164 | 33.9065 | [7 empty] | 6.255 | -27.5521 | 0.4149 | 2.9273e+18 | 0.2745 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.1864 | -84.0295 | 38.8463 | 2.9273e+18 | 9.7425 | [6 empty] | 21.3875 | 9.9687 | 70.0039 | [5 empty] | 2.7703 | -45.3337 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.3537 | 9.9022 | 69.5454 | [7 empty] | 2.9482 | -45.1305 | 0.2701 | 4.391e+18 | 0.1483 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5081 | -106.307 | 41.9076 | 2.9273e+18 | 9.4627 | [6 empty] | 32.3033 | 14.5949 | 124.4651 | [5 empty] | -0.5285 | -64.4488 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.0089 | 14.457 | 123.0563 | [7 empty] | -0.4562 | -64.0087 | 0.4461 | 4.391e+18 | 0.1116 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.3918 | -128.1911 | 44.0846 | 2.9273e+18 | 9.2661 | [6 empty] | 47.342 | 20.9685 | 199.4968 | [5 empty] | -3.4497 | -84.1192 | 4.391e+18 | [5 empty] | 47.3538 | 20.9042 | 198.2688 | [7 empty] | -3.1539 | -83.8709 | 0.3862 | 4.391e+18 | 0.1707 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4176 | -148.7308 | 44.7612 | 2.9273e+18 | 8.9706 | [6 empty] | 66.9814 | 29.2919 | 297.4824 | [5 empty] | -6.1084 | -103.975 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 66.7724 | 29.2107 | 296.5349 | [7 empty] | -6.1039 | -103.8028 | 0.1722 | 2.9273e+18 | 0.0366 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1228 | -168.448 | 44.7842 | 4.391e+18 | 8.6462 | [6 empty] | 91.4546 | 39.6639 | 419.5848 | [5 empty] | -8.5572 | -123.6659 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.4867 | 39.7293 | 416.7545 | [7 empty] | -8.2426 | -123.3575 | 0.4406 | 2.9273e+18 | 0.1324 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.8519 | 10.3958 | 19.4086 | 2244.3827 | 8.8495 | [6 empty] | 8.523 | 5.9795 | 1.0018 | [5 empty] | 15.1608 | 5.1675 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.382 | 5.9503 | 1.419 | [7 empty] | 14.1752 | 4.4244 | 1.2343 | 2244.3827 | 0.934 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.598 | -2.3194 | 15.1476 | 2587.8992 | 8.9133 | [6 empty] | 8.9007 | 6.1396 | 2.8859 | [5 empty] | 14.0553 | 1.9186 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.9138 | 6.1646 | 2.7925 | [7 empty] | 14.1263 | 2.1154 | 0.2093 | 2244.3827 | 0.2836 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.2424 | -30.3068 | 21.7887 | 38414.2697 | 10.1152 | [6 empty] | 10.8126 | 6.9499 | 12.4251 | [5 empty] | 10.1353 | -10.5127 | 9552.9527 | [5 empty] | 10.8254 | 6.9786 | 12.2935 | [7 empty] | 10.2038 | -10.3364 | 0.1891 | 9290.9904 | 0.1616 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.6245 | -60.0696 | 32.5826 | 2.9273e+18 | 10.1492 | [6 empty] | 15.0935 | 8.7642 | 33.7835 | [5 empty] | 5.6115 | -27.7351 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.9099 | 8.7751 | 34.0532 | [7 empty] | 5.0083 | -27.8616 | 0.6163 | 2.9273e+18 | 0.4504 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.3806 | -85.6174 | 39.3676 | 4.391e+18 | 9.8747 | [6 empty] | 22.4046 | 11.8627 | 70.2602 | [5 empty] | 1.7904 | -46.2819 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.3407 | 11.938 | 69.7098 | [7 empty] | 1.7348 | -46.0688 | 0.2203 | 2.9273e+18 | 0.1667 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8416 | -108.4005 | 42.968 | 2.9273e+18 | 9.6051 | [6 empty] | 33.3204 | 16.489 | 124.7214 | [5 empty] | -1.4025 | -65.4362 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.7242 | 16.7273 | 123.9072 | [7 empty] | -0.9139 | -65.3198 | 0.5023 | 4.391e+18 | 0.2919 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.4091 | -130.4056 | 45.4512 | 2.9273e+18 | 9.4471 | [6 empty] | 48.3591 | 22.8625 | 199.7531 | [5 empty] | -4.2001 | -84.9548 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.4338 | 22.9847 | 198.3442 | [7 empty] | -3.9815 | -84.7234 | 0.3184 | 2.9273e+18 | 0.1321 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.1786 | -150.8169 | 46.184 | 2.9273e+18 | 9.1711 | [6 empty] | 67.9986 | 31.186 | 297.7387 | [5 empty] | -6.7451 | -104.6349 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.8914 | 31.2444 | 296.7589 | [7 empty] | -6.7557 | -104.4986 | 0.1368 | 2.9273e+18 | 0.0632 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.708 | -170.3783 | 46.2059 | 2.9273e+18 | 8.8762 | [6 empty] | 92.4717 | 41.558 | 419.8411 | [5 empty] | -9.0989 | -124.1765 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 92.3585 | 41.8147 | 415.6711 | [7 empty] | -8.8748 | -123.7175 | 0.5107 | 2.9273e+18 | 0.1597 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0808 | 25.1315 | 10.1732 | 1914.289 | 8.7575 | [6 empty] | 13.6725 | 15.5689 | 2.2994 | [5 empty] | 1.4689 | 15.2829 | 1912.0239 | [5 empty] | 13.8996 | 15.5582 | 2.4075 | [7 empty] | 2.2501 | 14.9805 | 0.8377 | 1919.5452 | 0.7267 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.3048 | 14.7456 | 4.2094 | 3545.8781 | 7.718 | [6 empty] | 14.0501 | 15.729 | 4.1835 | [5 empty] | 1.1968 | 12.4095 | 3095.1467 | [5 empty] | 14.2044 | 15.698 | 4.1319 | [7 empty] | 1.8592 | 12.3685 | 0.6636 | 3058.4556 | 0.6838 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.3769 | -48.7087 | 28.7745 | 2.9273e+18 | 11.4733 | [6 empty] | 20.243 | 18.3536 | 35.0811 | [5 empty] | -1.8984 | -20.2849 | 18216.2804 | [5 empty] | 20.0827 | 18.3201 | 34.5835 | [7 empty] | -2.0339 | -19.8704 | 0.436 | 17431.533 | 0.2776 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.6867 | -80.5334 | 38.2046 | 4.391e+18 | 10.7479 | [6 empty] | 27.5541 | 21.4521 | 71.5578 | [5 empty] | -4.0118 | -42.6158 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.3815 | 21.3823 | 71.2319 | [7 empty] | -4.1399 | -42.4723 | 0.1924 | 4.391e+18 | 0.106 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.4923 | -107.5398 | 43.386 | 2.9273e+18 | 10.3796 | [6 empty] | 38.4699 | 26.0783 | 126.019 | [5 empty] | -6.0707 | -64.3797 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.2819 | 26.1091 | 124.8036 | [7 empty] | -6.119 | -63.9116 | 0.4706 | 2.9273e+18 | 0.1386 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.3887 | -131.9909 | 46.9636 | 2.9273e+18 | 10.2214 | [6 empty] | 53.5086 | 32.4519 | 201.0507 | [5 empty] | -8.0423 | -85.2289 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.8042 | 32.6867 | 200.3187 | [7 empty] | -7.7905 | -85.005 | 0.337 | 2.9273e+18 | 0.1591 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -14.0061 | -153.5759 | 48.3007 | 4.391e+18 | 9.9685 | [6 empty] | 73.148 | 40.7753 | 299.0363 | [5 empty] | -9.9536 | -105.4455 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.7394 | 40.8063 | 295.569 | [7 empty] | -9.8843 | -104.7838 | 0.6654 | 2.9273e+18 | 0.1414 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.7707 | -173.6109 | 48.6478 | 2.9273e+18 | 9.7623 | [6 empty] | 97.6212 | 51.1474 | 421.1387 | [5 empty] | -11.8137 | -125.1243 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.8166 | 51.568 | 418.9601 | [7 empty] | -11.6897 | -124.7976 | 0.3495 | 4.391e+18 | 0.1555 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.1056 | 40.7808 | 23.3464 | 3367.0103 | 10.5718 | [6 empty] | 25.2022 | 37.0396 | 5.2047 | [5 empty] | -15.7306 | 27.7554 | 3226.1865 | [5 empty] | 25.1355 | 36.6029 | 5.0164 | [7 empty] | -15.0092 | 27.6435 | 0.73 | 3204.0182 | 0.4151 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.1459 | 33.1332 | 20.8125 | 3719.309 | 10.8757 | [6 empty] | 25.5798 | 37.1996 | 7.0889 | [5 empty] | -15.7096 | 25.6908 | 3344.6399 | [5 empty] | 25.042 | 36.5787 | 7.2712 | [7 empty] | -15.9529 | 25.1845 | 0.5617 | 3373.4658 | 0.48 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -33.0029 | 9.802 | 18.438 | 5289.4703 | 12.7537 | [6 empty] | 27.4918 | 38.0099 | 16.6281 | [5 empty] | -15.6208 | 15.952 | 4025.768 | [5 empty] | 26.872 | 37.48 | 16.9029 | [7 empty] | -16.2274 | 15.4205 | 0.8065 | 4087.2414 | 0.6036 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.2656 | -25.2714 | 27.8026 | 13167.1727 | 14.2884 | [6 empty] | 31.7727 | 39.8242 | 37.9865 | [5 empty] | -15.5047 | -2.3676 | 6196.8403 | [5 empty] | 31.8377 | 39.7761 | 37.8018 | [7 empty] | -15.2393 | -2.2835 | 0.2784 | 6166.7503 | 0.1803 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.3628 | -61.3599 | 37.8505 | 4.391e+18 | 11.7714 | [6 empty] | 39.0838 | 42.9227 | 74.4632 | [5 empty] | -15.4779 | -26.1481 | 16189.6306 | [5 empty] | 39.2257 | 43.0595 | 73.669 | [7 empty] | -15.2222 | -25.5772 | 0.6255 | 15397.3209 | 0.216 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.7734 | -93.8771 | 44.037 | 4.391e+18 | 11.5915 | [6 empty] | 49.9995 | 47.549 | 128.9244 | [5 empty] | -15.6512 | -51.5415 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.4744 | 47.702 | 128.9067 | [7 empty] | -15.1251 | -51.4812 | 0.5295 | 4.391e+18 | 0.3789 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -26.9811 | -123.4183 | 48.4084 | 4.391e+18 | 11.512 | [6 empty] | 65.0383 | 53.9225 | 203.956 | [5 empty] | -16.0738 | -76.2547 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.9772 | 53.996 | 202.8791 | [7 empty] | -16.04 | -75.8662 | 0.3899 | 4.391e+18 | 0.0629 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.5693 | -148.7052 | 50.0979 | 4.391e+18 | 11.3384 | [6 empty] | 84.6777 | 62.246 | 301.9417 | [5 empty] | -16.7396 | -99.5812 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.4013 | 62.7859 | 298.438 | [7 empty] | -15.9652 | -98.5738 | 1.2706 | 4.391e+18 | 0.4413 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -26.9306 | -171.121 | 50.5508 | 4.391e+18 | 11.3376 | [6 empty] | 109.1509 | 72.618 | 424.044 | [5 empty] | -17.6074 | -121.4374 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.0658 | 72.8791 | 418.4947 | [7 empty] | -17.2106 | -120.368 | 1.1407 | 2.9273e+18 | 0.2121 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -63.9685 | 55.4773 | 36.1294 | 3582.9095 | 12.4066 | [6 empty] | 44.8931 | 73.708 | 10.1666 | [5 empty] | -31.2206 | 40.216 | 3364.7158 | [5 empty] | 44.4327 | 73.1569 | 10.1331 | [7 empty] | -31.3449 | 40.0766 | 0.1869 | 3369.6446 | 0.1659 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -63.7328 | 49.7512 | 34.3964 | 3782.8081 | 12.9017 | [6 empty] | 45.2707 | 73.8681 | 12.0507 | [5 empty] | -31.1465 | 38.7398 | 3423.8949 | [5 empty] | 45.2878 | 73.8779 | 12.1289 | [7 empty] | -31.145 | 38.6803 | 0.0595 | 3426.3729 | 0.0441 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -60.944 | 31.1103 | 30.1571 | 4571.9875 | 14.0554 | [6 empty] | 47.1827 | 74.6784 | 21.59 | [5 empty] | -30.7899 | 31.5389 | 3744.1085 | [5 empty] | 47.3545 | 74.7846 | 21.0961 | [7 empty] | -30.5225 | 31.9175 | 0.4635 | 3719.9729 | 0.2981 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.52 | 0.205 | 32.1056 | 7009.8586 | 16.5167 | [6 empty] | 51.4636 | 76.4927 | 42.9483 | [5 empty] | -30.0899 | 16.8893 | 4606.6751 | [5 empty] | 51.9773 | 77.0279 | 42.0897 | [7 empty] | -29.7135 | 17.6643 | 0.8617 | 4541.7218 | 0.5292 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.4089 | -35.3914 | 39.3927 | 17935.6449 | 15.9204 | [6 empty] | 58.7747 | 79.5912 | 79.425 | [5 empty] | -29.1448 | -4.3585 | 6697.2275 | [5 empty] | 58.7242 | 79.842 | 79.4053 | [7 empty] | -29.4819 | -4.174 | 0.3843 | 6685.4662 | 0.2308 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.4423 | -70.4401 | 45.9275 | 4.391e+18 | 13.571 | [6 empty] | 69.6904 | 84.2174 | 133.8862 | [5 empty] | -28.1483 | -29.7473 | 13512.7801 | [5 empty] | 70.6401 | 85.0727 | 133.0526 | [7 empty] | -27.6131 | -28.9576 | 0.954 | 12877.8186 | 0.3482 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.2173 | -104.0395 | 51.0232 | 4.391e+18 | 12.5583 | [6 empty] | 84.7292 | 90.591 | 208.9179 | [5 empty] | -27.2908 | -56.6564 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.2454 | 91.4083 | 206.4419 | [7 empty] | -27.0554 | -55.3602 | 1.3174 | 4.391e+18 | 0.2609 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.6909 | -133.4789 | 53.0167 | 4.391e+18 | 12.1015 | [6 empty] | 104.3686 | 98.9144 | 306.9035 | [5 empty] | -26.6945 | -83.2605 | 4.391e+18 | [5 empty] | 104.4577 | 99.7021 | 299.7321 | [7 empty] | -26.2982 | -80.9212 | 2.3726 | 4.391e+18 | 0.3052 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.3176 | -159.3481 | 53.2909 | 4.391e+18 | 11.6979 | [6 empty] | 128.8418 | 109.2864 | 429.0059 | [5 empty] | -26.4068 | -108.4879 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.2036 | 110.6739 | 423.0727 | [7 empty] | -26.3652 | -106.6442 | 1.8442 | 4.391e+18 | 0.3631 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.1844 | 69.334 | 47.2056 | 3685.8575 | 12.4357 | [6 empty] | 74.2924 | 128.4555 | 17.5749 | [5 empty] | -45.1415 | 52.3458 | 3422.7899 | [5 empty] | 74.4191 | 128.0861 | 17.0295 | [7 empty] | -44.5635 | 52.5008 | 0.5985 | 3407.412 | 0.3047 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -88.8439 | 64.8637 | 45.8445 | 3811.8994 | 12.8572 | [6 empty] | 74.67 | 128.6156 | 19.459 | [5 empty] | -45.0671 | 51.251 | 3456.7231 | [5 empty] | 75.6408 | 128.6843 | 19.0206 | [7 empty] | -43.7919 | 51.342 | 1.2784 | 3433.1027 | 0.4889 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -86.1572 | 49.8856 | 41.6551 | 4280.1696 | 13.779 | [6 empty] | 76.582 | 129.4259 | 28.9982 | [5 empty] | -44.7002 | 45.8274 | 3635.2756 | [5 empty] | 76.626 | 129.1329 | 28.7281 | [7 empty] | -44.3466 | 45.8558 | 0.3548 | 3627.3266 | 0.1449 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.4149 | 23.5417 | 39.9701 | 5509.6533 | 15.5121 | [6 empty] | 80.8629 | 131.2402 | 50.3566 | [5 empty] | -43.9368 | 34.3604 | 4080.4267 | [5 empty] | 80.6184 | 130.998 | 49.9694 | [7 empty] | -43.9781 | 34.502 | 0.1475 | 4074.438 | 0.0793 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -77.594 | -8.9992 | 43.2413 | 8476.1833 | 17.2187 | [6 empty] | 88.174 | 134.3387 | 86.8333 | [5 empty] | -42.794 | 16.6674 | 5009.208 | [5 empty] | 88.9554 | 134.9174 | 85.1991 | [7 empty] | -42.1346 | 17.567 | 1.1154 | 4935.3075 | 0.5736 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.4633 | -43.4709 | 48.5596 | 20668.0363 | 15.2782 | [6 empty] | 99.0897 | 138.9649 | 141.2945 | [5 empty] | -41.3925 | -6.1529 | 6930.763 | [5 empty] | 99.0272 | 139.1766 | 140.6328 | [7 empty] | -41.5367 | -5.7778 | 0.4019 | 6891.601 | 0.2284 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -67.7163 | -78.6081 | 54.0277 | 4.391e+18 | 12.8815 | [6 empty] | 114.1285 | 145.3385 | 216.3261 | [5 empty] | -39.9065 | -32.2873 | 11900.3207 | [5 empty] | 115.4268 | 146.7086 | 213.9232 | [7 empty] | -39.3341 | -30.957 | 1.4483 | 11336.7995 | 0.4673 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.574 | -110.7543 | 56.7085 | 4.391e+18 | 11.2506 | [6 empty] | 133.7679 | 153.6619 | 314.3118 | [5 empty] | -38.5053 | -59.8876 | 70785.9122 | [5 empty] | 133.8303 | 154.226 | 309.9352 | [7 empty] | -38.3459 | -58.4198 | 1.4765 | 51383.4988 | 0.2888 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.5596 | -139.7443 | 57.3459 | 4.391e+18 | 11.0119 | [6 empty] | 158.2411 | 164.034 | 436.4142 | [5 empty] | -37.3211 | -87.3179 | 4.391e+18 | [5 empty] | 157.9471 | 164.6545 | 433.9174 | [7 empty] | -37.6624 | -86.464 | 0.9196 | 4.391e+18 | 0.2737 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -111.9106 | 82.4709 | 56.9173 | 3742.0439 | 12.0771 | [6 empty] | 114.796 | 203.8816 | 27.7813 | [5 empty] | -58.0201 | 64.1572 | 3451.4333 | [5 empty] | 114.4169 | 203.0362 | 27.0904 | [7 empty] | -57.7583 | 64.2877 | 0.2926 | 3443.0383 | 0.1887 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -111.4997 | 78.843 | 55.7509 | 3827.5131 | 12.4205 | [6 empty] | 115.1737 | 204.0416 | 29.6654 | [5 empty] | -57.9551 | 63.3144 | 3472.813 | [5 empty] | 114.246 | 202.9963 | 29.7869 | [7 empty] | -58.2029 | 63.1086 | 0.3221 | 3479.6676 | 0.1836 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -109.0525 | 66.5666 | 51.9596 | 4135.3308 | 13.2245 | [6 empty] | 117.0856 | 204.8519 | 39.2047 | [5 empty] | -57.6313 | 59.1062 | 3583.7272 | [5 empty] | 116.0604 | 203.7668 | 39.6518 | [7 empty] | -57.9807 | 58.7513 | 0.498 | 3596.6548 | 0.2603 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -105.4923 | 44.3212 | 48.8876 | 4874.9131 | 14.6459 | [6 empty] | 121.3665 | 206.6662 | 60.563 | [5 empty] | -56.9387 | 50.0256 | 3849.4508 | [5 empty] | 122.4573 | 206.8498 | 60.3142 | [7 empty] | -55.9734 | 50.0337 | 0.9653 | 3835.0191 | 0.2903 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -100.6588 | 15.4133 | 49.1119 | 6359.1116 | 16.2823 | [6 empty] | 128.6776 | 209.7648 | 97.0397 | [5 empty] | -55.8506 | 35.5182 | 4365.2636 | [5 empty] | 130.056 | 210.6798 | 96.4227 | [7 empty] | -55.0829 | 35.8763 | 0.8471 | 4338.2038 | 0.3391 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.2168 | -16.8554 | 52.3213 | 9607.7533 | 17.0916 | [6 empty] | 139.5934 | 214.391 | 151.501 | [5 empty] | -54.4187 | 15.9018 | 5304.5518 | [5 empty] | 140.4787 | 215.3801 | 149.9029 | [7 empty] | -54.0801 | 16.6998 | 0.8669 | 5250.0924 | 0.4197 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -89.7334 | -51.4004 | 57.1526 | 22924.4174 | 14.7739 | [6 empty] | 154.6321 | 220.7646 | 226.5326 | [5 empty] | -52.7559 | -7.822 | 7051.5256 | [5 empty] | 154.9793 | 220.8824 | 223.1537 | [7 empty] | -52.2174 | -6.7802 | 1.1727 | 6930.4816 | 0.4835 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -84.6148 | -84.4432 | 60.3663 | 2.1955e+18 | 12.14 | [6 empty] | 174.2715 | 229.088 | 324.5182 | [5 empty] | -51.0038 | -34.2994 | 10906.1052 | [5 empty] | 174.313 | 229.6333 | 322.0782 | [7 empty] | -51.0481 | -33.4547 | 0.846 | 10700.8829 | 0.3151 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.3313 | -115.3929 | 61.7886 | 4.391e+18 | 10.518 | [6 empty] | 198.7447 | 239.46 | 446.6206 | [5 empty] | -49.312 | -61.9548 | 27082.1985 | [5 empty] | 199.4055 | 240.6255 | 439.3998 | [7 empty] | -48.8431 | -59.9498 | 2.059 | 23648.2805 | 0.4095 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -132.5637 | 94.8599 | 65.2406 | 3774.669 | 11.8195 | [6 empty] | 167.6907 | 302.3823 | 41.1101 | [5 empty] | -70.2007 | 75.6979 | 3467.2512 | [5 empty] | 169.3025 | 302.4788 | 40.3905 | [7 empty] | -68.8995 | 75.7824 | 1.3039 | 3450.7872 | 0.3826 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -132.1149 | 91.8114 | 64.2019 | 3836.2663 | 12.0994 | [6 empty] | 168.0684 | 302.5424 | 42.9943 | [5 empty] | -70.1455 | 75.0284 | 3481.6676 | [5 empty] | 169.2586 | 303.1775 | 42.9102 | [7 empty] | -69.5215 | 75.0552 | 0.6245 | 3474.7259 | 0.1766 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -129.9404 | 81.5435 | 60.877 | 4053.7752 | 12.817 | [6 empty] | 169.9803 | 303.3527 | 52.5335 | [5 empty] | -69.8693 | 71.671 | 3555.8689 | [5 empty] | 170.9748 | 303.8385 | 52.2627 | [7 empty] | -69.3119 | 71.7565 | 0.564 | 3547.9645 | 0.1748 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -126.6732 | 62.5158 | 57.4326 | 4551.4949 | 14.0742 | [6 empty] | 174.2612 | 305.167 | 73.8919 | [5 empty] | -69.2696 | 64.3408 | 3729.7326 | [5 empty] | 174.6511 | 305.779 | 73.8108 | [7 empty] | -69.2746 | 64.4648 | 0.1241 | 3727.2647 | 0.062 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -122.1309 | 37.1005 | 55.9573 | 5459.6646 | 15.4673 | [6 empty] | 181.5723 | 308.2655 | 110.3686 | [5 empty] | -68.3017 | 52.3859 | 4053.5229 | [5 empty] | 182.4005 | 308.5891 | 109.7234 | [7 empty] | -67.7845 | 52.5824 | 0.5533 | 4040.911 | 0.1861 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -116.7689 | 7.6228 | 57.1819 | 7103.2266 | 16.8047 | [6 empty] | 192.4881 | 312.8917 | 164.8298 | [5 empty] | -66.9765 | 35.7384 | 4607.1208 | [5 empty] | 194.9273 | 313.746 | 163.2275 | [7 empty] | -65.4938 | 36.1959 | 1.5516 | 4566.6577 | 0.4995 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -111.1085 | -25.1516 | 60.7798 | 10723.204 | 17.1063 | [6 empty] | 207.5268 | 319.2653 | 239.8614 | [5 empty] | -65.3549 | 14.8584 | 5530.5598 | [5 empty] | 208.9658 | 320.4785 | 239.0513 | [7 empty] | -64.8726 | 15.2863 | 0.6447 | 5497.1303 | 0.2594 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -105.5428 | -57.6784 | 63.9907 | 23318.388 | 14.2725 | [6 empty] | 227.1662 | 327.5887 | 337.8471 | [5 empty] | -63.5341 | -9.4076 | 7119.8122 | [5 empty] | 228.3527 | 328.196 | 333.4896 | [7 empty] | -62.7148 | -8.2726 | 1.3998 | 6997.2577 | 0.4855 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.4377 | -89.3135 | 66.0892 | 1.0978e+18 | 11.6082 | [6 empty] | 251.6394 | 337.9608 | 459.9494 | [5 empty] | -61.6422 | -35.8094 | 10211.8741 | [5 empty] | 251.689 | 338.5004 | 451.6125 | [7 empty] | -61.2537 | -33.8729 | 1.9751 | 9852.2531 | 0.6003 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -151.8438 | 106.8216 | 72.8163 | 3794.0224 | 11.6951 | [6 empty] | 233.6041 | 425.1265 | 57.7195 | [5 empty] | -81.7993 | 86.9223 | 3476.6807 | [5 empty] | 235.0813 | 425.7686 | 57.481 | [7 empty] | -81.0925 | 86.9599 | 0.7078 | 3469.5024 | 0.1819 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -151.3562 | 104.2057 | 71.851 | 3839.9318 | 11.92 | [6 empty] | 233.9818 | 425.2866 | 59.6037 | [5 empty] | -81.7525 | 86.3759 | 3486.9356 | [5 empty] | 235.9299 | 426.1104 | 59.6513 | [7 empty] | -80.8375 | 86.3192 | 0.9168 | 3479.6476 | 0.2065 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -149.4417 | 95.5047 | 68.9546 | 4000.4187 | 12.55 | [6 empty] | 235.8937 | 426.0969 | 69.1429 | [5 empty] | -81.5176 | 83.6286 | 3539.4678 | [5 empty] | 238.182 | 427.0081 | 69.2696 | [7 empty] | -80.4307 | 83.5373 | 1.0907 | 3531.0938 | 0.2405 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -146.4999 | 79.143 | 65.5156 | 4355.7093 | 13.662 | [6 empty] | 240.1746 | 427.9112 | 90.5013 | [5 empty] | -81.0028 | 77.5877 | 3660.9393 | [5 empty] | 240.9676 | 427.8405 | 89.7346 | [7 empty] | -80.4126 | 77.7137 | 0.6034 | 3652.0331 | 0.1749 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -142.3541 | 56.8081 | 63.1265 | 4969.0363 | 14.8772 | [6 empty] | 247.4857 | 431.0097 | 126.978 | [5 empty] | -80.1584 | 67.6084 | 3881.5346 | [5 empty] | 249.7491 | 432.1589 | 125.9894 | [7 empty] | -79.1484 | 67.8902 | 1.0486 | 3864.2868 | 0.3092 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.2829 | 30.1928 | 62.7755 | 5979.8764 | 16.0986 | [6 empty] | 258.4015 | 435.636 | 181.4392 | [5 empty] | -78.9737 | 53.4481 | 4244.4949 | [5 empty] | 260.2574 | 437.4286 | 178.6859 | [7 empty] | -78.3868 | 54.3512 | 1.0771 | 4212.3248 | 0.4024 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -131.7636 | -0.2551 | 64.8674 | 7801.2853 | 17.2871 | [6 empty] | 273.4402 | 442.0095 | 256.4708 | [5 empty] | -77.4763 | 35.2507 | 4817.7654 | [5 empty] | 276.4688 | 443.6013 | 254.394 | [7 empty] | -76.1976 | 35.8467 | 1.4107 | 4777.8263 | 0.4472 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -126.0584 | -31.4796 | 67.4964 | 11409.224 | 16.7696 | [6 empty] | 293.0796 | 450.333 | 354.4565 | [5 empty] | -75.7259 | 13.4915 | 5716.6972 | [5 empty] | 295.2863 | 451.4905 | 352.5746 | [7 empty] | -74.8185 | 14.0047 | 1.0425 | 5673.7252 | 0.3267 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -120.4795 | -62.8741 | 69.829 | 22722.3034 | 13.8672 | [6 empty] | 317.5528 | 460.705 | 476.5588 | [5 empty] | -73.8201 | -10.9223 | 7161.132 | [5 empty] | 319.2489 | 462.3144 | 467.3931 | [7 empty] | -72.9598 | -8.8473 | 2.2464 | 6981.1923 | 0.8205 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 81.0719 | -1.8076 | 38.738 | 2244.3827 | 10.0887 | [6 empty] | 20.9394 | 10.9061 | 3.0454 | [5 empty] | 42.7091 | 3.5707 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.6735 | 10.7428 | 2.8488 | [7 empty] | 42.6257 | 3.7374 | 0.1865 | 2244.3827 | 0.2581 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.2758 | -27.8073 | 33.7193 | 5763.58 | 10.8107 | [6 empty] | 22.8513 | 11.7164 | 12.5846 | [5 empty] | 35.675 | -8.4377 | 2244.3827 | [5 empty] | 22.2747 | 11.4673 | 12.3334 | [7 empty] | 34.8597 | -8.2992 | 0.827 | 2244.3826 | 0.2399 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 42.8189 | -59.0165 | 36.3263 | 6.4036e+17 | 10.8761 | [6 empty] | 27.1322 | 13.5307 | 33.9429 | [5 empty] | 26.0379 | -26.7985 | 18705.4011 | [5 empty] | 26.3339 | 13.1012 | 34.1478 | [7 empty] | 24.8143 | -27.1965 | 1.2866 | 23279.0548 | 0.4997 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.239 | -86.4639 | 41.1695 | 2.9273e+18 | 10.6171 | [6 empty] | 34.4433 | 16.6293 | 70.4196 | [5 empty] | 17.3806 | -46.7522 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.8455 | 16.8254 | 69.465 | [7 empty] | 18.259 | -46.2587 | 1.0075 | 2.9273e+18 | 0.3816 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.5948 | -110.2618 | 44.3566 | 2.9273e+18 | 10.3125 | [6 empty] | 45.3591 | 21.2555 | 124.8809 | [5 empty] | 10.5886 | -66.6338 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.5285 | 21.2631 | 123.5581 | [7 empty] | 11.2166 | -66.243 | 0.7397 | 2.9273e+18 | 0.2776 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.1078 | -132.6267 | 46.6646 | 2.9273e+18 | 10.0768 | [6 empty] | 60.3978 | 27.6291 | 199.9125 | [5 empty] | 5.2725 | -86.3284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.0214 | 27.391 | 198.7688 | [7 empty] | 5.296 | -86.0624 | 0.2671 | 2.9273e+18 | 0.097 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7467 | -153.1531 | 47.4724 | 4.391e+18 | 9.7927 | [6 empty] | 80.0372 | 35.9525 | 297.8981 | [5 empty] | 0.9466 | -105.924 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.2201 | 35.531 | 293.8624 | [7 empty] | 1.1475 | -105.2017 | 0.7497 | 2.9273e+18 | 0.1885 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.3962 | -172.5564 | 47.4374 | 4.391e+18 | 9.4784 | [6 empty] | 104.5104 | 46.3245 | 420.0005 | [5 empty] | -2.6975 | -125.296 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.2671 | 46.2194 | 418.5239 | [7 empty] | -2.6314 | -125.0881 | 0.2182 | 2.9273e+18 | 0.0468 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.9255 | 12.9899 | 35.7388 | 2244.3827 | 9.3169 | [6 empty] | 21.5788 | 12.6401 | 1.4175 | [5 empty] | 40.4782 | 8.4345 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.143 | 12.4424 | 1.6683 | [7 empty] | 39.3869 | 7.9728 | 1.1849 | 2244.3827 | 0.5836 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.866 | 3.1759 | 30.9261 | 2244.3827 | 9.7276 | [6 empty] | 21.9565 | 12.8002 | 3.3017 | [5 empty] | 39.0381 | 5.6378 | 2244.3827 | [5 empty] | 22.2267 | 12.952 | 3.0282 | [7 empty] | 39.7259 | 6.1364 | 0.8496 | 2244.3827 | 0.6711 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.1522 | -22.7907 | 28.3501 | 5154.287 | 10.8493 | [6 empty] | 23.8684 | 13.6105 | 12.8409 | [5 empty] | 33.0611 | -6.3428 | 1950.3278 | [5 empty] | 23.6139 | 13.5656 | 12.3594 | [7 empty] | 32.8497 | -5.7544 | 0.6252 | 2160.6315 | 0.4477 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 38.7836 | -55.4532 | 33.5125 | 1.3722e+17 | 11.0831 | [6 empty] | 28.1493 | 15.4248 | 34.1992 | [5 empty] | 24.4446 | -25.1633 | 13673.9252 | [5 empty] | 28.1835 | 15.4806 | 34.0296 | [7 empty] | 24.5154 | -24.9786 | 0.1978 | 13338.621 | 0.1011 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.6005 | -84.6881 | 39.9445 | 2.9273e+18 | 10.8719 | [6 empty] | 35.4604 | 18.5233 | 70.6759 | [5 empty] | 16.3295 | -45.8344 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.4404 | 18.5067 | 70.0735 | [7 empty] | 16.5672 | -45.549 | 0.3714 | 2.9273e+18 | 0.1344 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.5822 | -109.7313 | 43.9872 | 4.391e+18 | 10.5776 | [6 empty] | 46.3762 | 23.1495 | 125.1372 | [5 empty] | 9.7851 | -66.2724 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.3204 | 23.1211 | 125.1375 | [7 empty] | 9.7358 | -66.2765 | 0.0494 | 2.9273e+18 | 0.0218 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.4179 | -132.889 | 46.8579 | 4.391e+18 | 10.352 | [6 empty] | 61.4149 | 29.5231 | 200.1688 | [5 empty] | 4.6053 | -86.2789 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.9062 | 29.3108 | 200.7312 | [7 empty] | 4.0876 | -86.3974 | 0.5311 | 2.9273e+18 | 0.2219 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.2777 | -153.831 | 47.9729 | 2.9273e+18 | 10.0833 | [6 empty] | 81.0543 | 37.8466 | 298.1544 | [5 empty] | 0.3755 | -106.0171 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 80.4181 | 37.64 | 297.3633 | [7 empty] | 0.0499 | -105.8538 | 0.3642 | 4.391e+18 | 0.1504 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0532 | -173.4506 | 48.1202 | 2.9273e+18 | 9.7966 | [6 empty] | 105.5275 | 48.2186 | 420.2568 | [5 empty] | -3.1921 | -125.4399 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.1334 | 48.2612 | 416.2003 | [7 empty] | -3.0143 | -124.8781 | 0.5893 | 4.391e+18 | 0.1174 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.1271 | 25.0046 | 18.1041 | 2244.3827 | 9.5786 | [6 empty] | 26.7283 | 22.2295 | 2.7151 | [5 empty] | 24.1922 | 16.4117 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.5776 | 22.0464 | 2.688 | [7 empty] | 24.2921 | 16.3106 | 0.1421 | 2244.3827 | 0.1422 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.1397 | 16.6696 | 13.8563 | 2244.3827 | 9.0213 | [6 empty] | 27.1059 | 22.3896 | 4.5993 | [5 empty] | 23.5462 | 13.9838 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.5465 | 22.0308 | 4.5299 | [7 empty] | 22.9572 | 13.9045 | 0.5943 | 2244.3827 | 0.2899 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.3541 | -7.7657 | 15.1502 | 4442.3474 | 12.1845 | [6 empty] | 29.0179 | 23.1999 | 14.1385 | [5 empty] | 20.6455 | 2.9514 | 3288.5763 | [5 empty] | 28.3526 | 22.7876 | 14.3012 | [7 empty] | 19.7794 | 2.5238 | 0.966 | 3384.7319 | 0.5282 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.8081 | -42.2089 | 26.6565 | 16134.9686 | 12.521 | [6 empty] | 33.2988 | 25.0142 | 35.4968 | [5 empty] | 15.7612 | -16.2474 | 7324.4403 | [5 empty] | 32.82 | 24.8974 | 35.147 | [7 empty] | 15.0583 | -15.9678 | 0.7564 | 7324.1386 | 0.3854 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.5222 | -75.5171 | 36.5956 | 2.9273e+18 | 12.0117 | [6 empty] | 40.6099 | 28.1127 | 71.9735 | [5 empty] | 10.3053 | -39.0632 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 40.2425 | 28.0343 | 73.005 | [7 empty] | 9.372 | -39.6448 | 1.0997 | 1.3722e+17 | 0.5236 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.3088 | -104.3993 | 42.4371 | 2.9273e+18 | 11.4747 | [6 empty] | 51.5257 | 32.7389 | 126.4348 | [5 empty] | 5.3034 | -62.0096 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.3299 | 32.7454 | 125.9624 | [7 empty] | 5.1263 | -61.7991 | 0.2751 | 2.9273e+18 | 0.114 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.9019 | -130.5369 | 46.599 | 2.9273e+18 | 11.1918 | [6 empty] | 66.5644 | 39.1125 | 201.4664 | [5 empty] | 1.0341 | -83.946 | 4.391e+18 | [5 empty] | 66.3213 | 39.1018 | 200.6397 | [7 empty] | 0.9177 | -83.706 | 0.2667 | 4.391e+18 | 0.09 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.1023 | -153.3383 | 48.4347 | 2.9273e+18 | 10.9206 | [6 empty] | 86.2038 | 47.4359 | 299.452 | [5 empty] | -2.5937 | -104.906 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.5899 | 47.363 | 298.1743 | [7 empty] | -2.9403 | -104.6334 | 0.441 | 2.9273e+18 | 0.1933 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6353 | -174.0592 | 49.0392 | 2.9273e+18 | 10.7218 | [6 empty] | 110.677 | 57.808 | 421.5544 | [5 empty] | -5.7224 | -125.0201 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 110.7366 | 58.3176 | 415.7886 | [7 empty] | -5.2782 | -124.0471 | 1.0695 | 4.391e+18 | 0.2611 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2059 | 39.6106 | 12.0313 | 1945.4479 | 10.1223 | [6 empty] | 38.258 | 43.7001 | 5.6205 | [5 empty] | 2.6439 | 27.8289 | 1930.2687 | [5 empty] | 38.8212 | 43.7495 | 5.327 | [7 empty] | 3.9415 | 27.9704 | 1.3054 | 1952.2014 | 0.7733 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.0994 | 33.0605 | 7.9422 | 3008.5904 | 9.3973 | [6 empty] | 38.6356 | 43.8602 | 7.5046 | [5 empty] | 2.4676 | 25.9644 | 1890.8468 | [5 empty] | 38.9558 | 43.8343 | 7.2908 | [7 empty] | 3.3183 | 26.0498 | 0.855 | 1902.6256 | 0.5167 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9537 | 12.155 | 6.0839 | 4129.0904 | 10.697 | [6 empty] | 40.5476 | 44.6705 | 17.0438 | [5 empty] | 1.627 | 17.0736 | 3414.5845 | [5 empty] | 40.7392 | 44.7635 | 16.7286 | [7 empty] | 1.9849 | 17.3733 | 0.4668 | 3383.7688 | 0.3468 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7526 | -56.2215 | 33.6222 | 84121.9727 | 13.8774 | [6 empty] | 52.1396 | 49.5833 | 74.8789 | [5 empty] | -2.1677 | -23.0664 | 9779.5558 | [5 empty] | 52.4372 | 49.6674 | 73.5117 | [7 empty] | -1.4072 | -22.2525 | 1.1139 | 9384.3207 | 0.6866 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -9.9474 | -89.1814 | 41.1452 | 2.9273e+18 | 12.8026 | [6 empty] | 63.0553 | 54.2095 | 129.3401 | [5 empty] | -4.5616 | -48.3903 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 62.9546 | 54.2096 | 128.4832 | [7 empty] | -4.5129 | -48.0034 | 0.3899 | 6.4036e+17 | 0.1008 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.3583 | -119.659 | 46.4347 | 2.9273e+18 | 12.4219 | [6 empty] | 78.0941 | 60.5831 | 204.3717 | [5 empty] | -6.939 | -73.5416 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.1918 | 60.224 | 203.4013 | [7 empty] | -7.4867 | -73.3656 | 0.5753 | 4.391e+18 | 0.3314 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.2576 | -146.0144 | 48.7925 | 4.391e+18 | 12.1803 | [6 empty] | 97.7335 | 68.9066 | 302.3574 | [5 empty] | -9.202 | -97.4846 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.8591 | 69.3891 | 296.7058 | [7 empty] | -8.618 | -95.8976 | 1.691 | 4.391e+18 | 0.3754 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.4068 | -169.2454 | 49.5873 | 2.9273e+18 | 12.0729 | [6 empty] | 122.2067 | 79.2786 | 424.4598 | [5 empty] | -11.3223 | -119.9195 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.675 | 79.6441 | 421.2691 | [7 empty] | -11.6211 | -119.1688 | 0.808 | 4.391e+18 | 0.2709 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.1798 | 54.124 | 22.8914 | 3199.8919 | 11.5031 | [6 empty] | 57.9489 | 80.3686 | 10.5823 | [5 empty] | -17.1712 | 39.9923 | 3117.383 | [5 empty] | 57.8158 | 79.8163 | 10.2256 | [7 empty] | -16.6031 | 40.0114 | 0.5684 | 3100.9791 | 0.3326 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.7303 | 49.0078 | 21.2648 | 3370.6013 | 11.6496 | [6 empty] | 58.3265 | 80.5286 | 12.4665 | [5 empty] | -17.1859 | 38.6012 | 3171.1568 | [5 empty] | 57.5284 | 79.7346 | 12.6461 | [7 empty] | -17.5539 | 38.2604 | 0.5015 | 3187.2024 | 0.3579 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.5677 | 31.7967 | 17.3071 | 4006.8382 | 12.5855 | [6 empty] | 60.2385 | 81.339 | 22.0057 | [5 empty] | -17.2606 | 31.7938 | 3457.3763 | [5 empty] | 59.547 | 80.9209 | 21.6883 | [7 empty] | -17.7956 | 31.9501 | 0.5574 | 3460.2433 | 0.2463 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.1803 | 2.6528 | 22.6091 | 5809.9183 | 16.0057 | [6 empty] | 64.5194 | 83.1532 | 43.3641 | [5 empty] | -17.4265 | 17.8345 | 4205.587 | [5 empty] | 63.4795 | 82.537 | 44.1243 | [7 empty] | -18.4631 | 17.2152 | 1.2074 | 4270.8152 | 0.7223 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.3709 | -31.7814 | 33.0635 | 11229.5902 | 16.8527 | [6 empty] | 71.8305 | 86.2518 | 79.8408 | [5 empty] | -17.706 | -2.6643 | 5914.0653 | [5 empty] | 72.5538 | 86.5155 | 79.0636 | [7 empty] | -16.8253 | -2.215 | 0.9887 | 5828.6042 | 0.5488 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.2776 | -66.3304 | 41.3145 | 2.1955e+18 | 13.2551 | [6 empty] | 82.7462 | 90.878 | 134.302 | [5 empty] | -18.1137 | -27.5198 | 10473.164 | [5 empty] | 83.3388 | 91.6241 | 134.1179 | [7 empty] | -18.0635 | -27.0543 | 0.4682 | 10280.3346 | 0.2371 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.756 | -100.0145 | 47.6171 | 4.391e+18 | 12.6791 | [6 empty] | 97.7849 | 97.2516 | 209.3336 | [5 empty] | -18.6568 | -54.2346 | 81377.1881 | [5 empty] | 97.9423 | 97.7872 | 206.6596 | [7 empty] | -18.5321 | -53.0156 | 1.2254 | 55801.5239 | 0.2053 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.2864 | -129.9813 | 50.4778 | 4.391e+18 | 12.0767 | [6 empty] | 117.4244 | 105.575 | 307.3193 | [5 empty] | -19.3348 | -80.9387 | 4.391e+18 | [5 empty] | 117.201 | 106.2652 | 303.3016 | [7 empty] | -19.5255 | -79.4724 | 1.4787 | 4.391e+18 | 0.2781 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.5633 | -156.4107 | 51.2621 | 4.391e+18 | 11.5718 | [6 empty] | 141.8976 | 115.947 | 429.4216 | [5 empty] | -20.1348 | -106.4388 | 4.391e+18 | [5 empty] | 141.8157 | 117.11 | 420.8222 | [7 empty] | -19.9709 | -104.0847 | 2.3598 | 4.391e+18 | 0.3661 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -65.7619 | 68.0789 | 35.2574 | 3433.5258 | 11.0303 | [6 empty] | 87.3482 | 135.1161 | 17.9906 | [5 empty] | -34.3508 | 52.0654 | 3276.8169 | [5 empty] | 86.856 | 134.3211 | 17.9886 | [7 empty] | -34.2526 | 51.8714 | 0.2174 | 3278.4968 | 0.1483 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -65.901 | 63.9674 | 34.1374 | 3545.4846 | 11.3057 | [6 empty] | 87.7258 | 135.2762 | 19.8748 | [5 empty] | -34.3183 | 51.01 | 3308.6864 | [5 empty] | 87.4309 | 135.0528 | 20.2147 | [7 empty] | -34.543 | 50.7954 | 0.3107 | 3318.2223 | 0.1913 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -64.0829 | 49.8376 | 30.1987 | 3950.0177 | 12.1263 | [6 empty] | 89.6378 | 136.0865 | 29.414 | [5 empty] | -34.1587 | 45.7756 | 3475.5464 | [5 empty] | 89.1296 | 135.7781 | 29.4069 | [7 empty] | -34.514 | 45.7535 | 0.356 | 3481.4289 | 0.1424 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.2368 | 24.7619 | 30.0883 | 4983.1912 | 14.2115 | [6 empty] | 93.9187 | 137.9008 | 50.7723 | [5 empty] | -33.8288 | 34.6764 | 3887.1115 | [5 empty] | 94.3749 | 138.2872 | 49.4347 | [7 empty] | -33.4134 | 35.4285 | 0.8592 | 3849.4305 | 0.4623 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.6086 | -6.7615 | 35.7338 | 7273.7123 | 17.3222 | [6 empty] | 101.2298 | 140.9993 | 87.249 | [5 empty] | -33.3424 | 17.4665 | 4731.2622 | [5 empty] | 101.7241 | 141.3522 | 86.3695 | [7 empty] | -32.9479 | 17.9451 | 0.6202 | 4694.3935 | 0.3297 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.5459 | -40.4835 | 42.8203 | 13965.022 | 15.7636 | [6 empty] | 112.1455 | 145.6255 | 141.7103 | [5 empty] | -32.7627 | -4.8754 | 6414.8658 | [5 empty] | 111.6119 | 145.5768 | 141.65 | [7 empty] | -33.2733 | -4.8048 | 0.5154 | 6426.6199 | 0.2355 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -53.9209 | -75.2314 | 49.6015 | 2.1955e+18 | 12.7187 | [6 empty] | 127.1843 | 151.9991 | 216.7419 | [5 empty] | -32.18 | -30.6484 | 10358.0422 | [5 empty] | 127.1861 | 152.5074 | 215.063 | [7 empty] | -32.33 | -29.8505 | 0.8119 | 10158.4169 | 0.3691 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.4575 | -107.4643 | 53.2152 | 4.391e+18 | 10.9583 | [6 empty] | 146.8237 | 160.3225 | 314.7275 | [5 empty] | -31.6825 | -58.0598 | 31986.1127 | [5 empty] | 147.0395 | 160.8927 | 312.4518 | [7 empty] | -31.6118 | -57.1924 | 0.8702 | 29348.6893 | 0.1576 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -49.8557 | -136.7035 | 54.48 | 4.391e+18 | 10.6797 | [6 empty] | 171.2969 | 170.6946 | 436.8299 | [5 empty] | -31.3381 | -85.4671 | 4.391e+18 | [5 empty] | 171.5107 | 171.5554 | 430.4247 | [7 empty] | -31.034 | -83.6731 | 1.8196 | 4.391e+18 | 0.2069 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -92.5775 | 81.3424 | 46.4327 | 3565.1823 | 10.6948 | [6 empty] | 127.8518 | 210.5422 | 28.197 | [5 empty] | -49.5505 | 63.8876 | 3357.8737 | [5 empty] | 127.1484 | 209.6857 | 28.0457 | [7 empty] | -49.6437 | 63.8222 | 0.1139 | 3359.1622 | 0.0978 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.4721 | 77.9566 | 45.4727 | 3643.0523 | 10.9786 | [6 empty] | 128.2295 | 210.7022 | 30.0812 | [5 empty] | -49.5069 | 63.0648 | 3378.379 | [5 empty] | 127.6007 | 209.951 | 30.1424 | [7 empty] | -49.6225 | 62.9237 | 0.1824 | 3382.1252 | 0.1153 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.4978 | 66.2226 | 41.8435 | 3919.6338 | 11.73 | [6 empty] | 130.1414 | 211.5125 | 39.6204 | [5 empty] | -49.2903 | 58.9547 | 3484.5533 | [5 empty] | 130.5864 | 211.1839 | 39.0857 | [7 empty] | -48.574 | 59.0255 | 0.7198 | 3472.2095 | 0.2539 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -88.1576 | 44.7936 | 39.6834 | 4581.0852 | 13.3521 | [6 empty] | 134.4223 | 213.3268 | 60.9788 | [5 empty] | -48.8272 | 50.0749 | 3737.7787 | [5 empty] | 134.277 | 213.1015 | 60.1894 | [7 empty] | -48.727 | 50.3467 | 0.2897 | 3727.5403 | 0.1451 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -84.7895 | 16.682 | 41.3977 | 5868.468 | 15.5648 | [6 empty] | 141.7334 | 216.4253 | 97.4555 | [5 empty] | -48.1008 | 35.8578 | 4225.8765 | [5 empty] | 141.8215 | 216.3227 | 96.5468 | [7 empty] | -47.855 | 36.1563 | 0.3867 | 4209.9848 | 0.1757 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -80.7655 | -14.8323 | 46.0067 | 8460.8343 | 17.364 | [6 empty] | 152.6492 | 221.0516 | 151.9167 | [5 empty] | -47.1479 | 16.5758 | 5104.6692 | [5 empty] | 151.7304 | 220.7555 | 153.2628 | [7 empty] | -47.9002 | 16.1192 | 0.88 | 5146.0544 | 0.3615 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -76.8864 | -48.834 | 52.1099 | 16498.909 | 15.1078 | [6 empty] | 167.6879 | 227.4252 | 226.9483 | [5 empty] | -46.0476 | -6.8292 | 6701.509 | [5 empty] | 168.282 | 227.7245 | 227.43 | [7 empty] | -45.7908 | -6.9255 | 0.2742 | 6700.6867 | 0.1189 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -73.0852 | -81.7365 | 56.2522 | 1.0978e+18 | 12.1591 | [6 empty] | 187.3273 | 235.7486 | 324.934 | [5 empty] | -44.9 | -33.0549 | 10040.5358 | [5 empty] | 188.2049 | 236.8258 | 321.276 | [7 empty] | -44.4943 | -31.7771 | 1.3407 | 9750.9793 | 0.4152 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -69.9412 | -112.7068 | 58.3326 | 4.391e+18 | 10.202 | [6 empty] | 211.8005 | 246.1206 | 447.0363 | [5 empty] | -43.811 | -60.5541 | 21488.2823 | [5 empty] | 211.6401 | 247.1062 | 438.3402 | [7 empty] | -43.6694 | -58.238 | 2.3204 | 19256.5568 | 0.5107 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.289 | 93.8713 | 56.0088 | 3644.2652 | 10.5484 | [6 empty] | 180.7465 | 309.0429 | 41.5259 | [5 empty] | -63.3944 | 75.4555 | 3403.5132 | [5 empty] | 181.1087 | 309.0405 | 41.2943 | [7 empty] | -63.0872 | 75.4932 | 0.3095 | 3399.2269 | 0.0993 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -116.0144 | 90.9804 | 55.0938 | 3701.2302 | 10.7925 | [6 empty] | 181.1242 | 309.2029 | 43.41 | [5 empty] | -63.3511 | 74.7971 | 3417.5182 | [5 empty] | 182.0796 | 309.4712 | 43.055 | [7 empty] | -62.7109 | 74.8667 | 0.6439 | 3409.0679 | 0.1994 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -114.1112 | 81.0779 | 51.8698 | 3901.4786 | 11.4757 | [6 empty] | 183.0361 | 310.0133 | 52.9492 | [5 empty] | -63.1345 | 71.4943 | 3489.5397 | [5 empty] | 183.989 | 310.2609 | 52.1888 | [7 empty] | -62.4542 | 71.6984 | 0.7102 | 3477.3383 | 0.2539 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -111.6723 | 62.6695 | 49.0346 | 4359.8233 | 12.8549 | [6 empty] | 187.317 | 311.8276 | 74.3076 | [5 empty] | -62.6642 | 64.2795 | 3657.9383 | [5 empty] | 187.04 | 311.2011 | 73.8887 | [7 empty] | -62.5135 | 64.3056 | 0.1529 | 3654.7746 | 0.0684 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -108.1182 | 37.8123 | 48.491 | 5188.2533 | 14.5449 | [6 empty] | 194.6281 | 314.9261 | 110.7843 | [5 empty] | -61.9052 | 52.5004 | 3970.4802 | [5 empty] | 194.2847 | 314.3862 | 112.5139 | [7 empty] | -62.0352 | 51.8634 | 0.6501 | 3990.5095 | 0.2636 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -103.7652 | 8.9609 | 50.7482 | 6635.1547 | 16.4017 | [6 empty] | 205.5439 | 319.5523 | 165.2455 | [5 empty] | -60.8665 | 36.0732 | 4502.2294 | [5 empty] | 207.6613 | 320.6707 | 163.5 | [7 empty] | -59.7569 | 36.6662 | 1.2581 | 4463.927 | 0.46 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.2975 | -23.2573 | 55.4332 | 9612.387 | 17.3817 | [6 empty] | 220.5826 | 325.9259 | 240.2772 | [5 empty] | -59.5967 | 15.4297 | 5382.1624 | [5 empty] | 221.6263 | 326.6862 | 240.2165 | [7 empty] | -59.2429 | 15.5627 | 0.3779 | 5368.1417 | 0.1359 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -94.7244 | -55.5726 | 59.5065 | 18004.6205 | 14.5096 | [6 empty] | 240.222 | 334.2493 | 338.2628 | [5 empty] | -58.1737 | -8.6144 | 6873.7152 | [5 empty] | 241.0623 | 334.727 | 333.684 | [7 empty] | -57.5016 | -7.4465 | 1.3474 | 6761.2314 | 0.5186 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -90.5484 | -87.0902 | 62.2589 | 3.2018e+17 | 11.622 | [6 empty] | 264.6952 | 344.6213 | 460.3652 | [5 empty] | -56.7003 | -34.8363 | 9685.7509 | [5 empty] | 266.1196 | 345.5683 | 451.7815 | [7 empty] | -55.635 | -32.8384 | 2.2642 | 9318.2396 | 0.5798 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -137.7295 | 105.94 | 64.4616 | 3693.1642 | 10.5439 | [6 empty] | 246.6599 | 431.7871 | 58.1353 | [5 empty] | -76.2035 | 86.7084 | 3431.0519 | [5 empty] | 247.8284 | 431.3562 | 57.5621 | [7 empty] | -75.2242 | 86.6867 | 0.9795 | 3421.4636 | 0.2433 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -137.3685 | 103.4439 | 63.596 | 3736.1209 | 10.7487 | [6 empty] | 247.0376 | 431.9472 | 60.0194 | [5 empty] | -76.1638 | 86.1686 | 3441.0944 | [5 empty] | 248.2542 | 431.4891 | 59.933 | [7 empty] | -75.178 | 86.0001 | 1.0001 | 3434.2012 | 0.2075 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -135.5906 | 95 | 60.734 | 3885.9572 | 11.3474 | [6 empty] | 248.9495 | 432.7575 | 69.5586 | [5 empty] | -75.9642 | 83.4539 | 3492.5162 | [5 empty] | 250.8015 | 433.5914 | 69.4559 | [7 empty] | -75.1273 | 83.4556 | 0.8369 | 3484.7672 | 0.2059 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.2458 | 79.0879 | 57.7412 | 4219.7562 | 12.5417 | [6 empty] | 253.2304 | 434.5718 | 90.917 | [5 empty] | -75.5269 | 77.4829 | 3611.2897 | [5 empty] | 253.4784 | 434.3882 | 91.673 | [7 empty] | -75.3461 | 77.2207 | 0.3186 | 3614.8096 | 0.0811 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -129.7813 | 57.1646 | 55.9559 | 4793.8572 | 13.9314 | [6 empty] | 260.5415 | 437.6703 | 127.3937 | [5 empty] | -74.8097 | 67.6138 | 3826.5921 | [5 empty] | 260.6807 | 437.4516 | 127.8168 | [7 empty] | -74.6619 | 67.4485 | 0.2217 | 3828.7246 | 0.0494 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -125.4532 | 31.091 | 56.3408 | 5720.8807 | 15.4148 | [6 empty] | 271.4573 | 442.2965 | 181.8549 | [5 empty] | -73.8034 | 53.5984 | 4179.9399 | [5 empty] | 273.0928 | 443.6033 | 180.5686 | [7 empty] | -73.2636 | 54.047 | 0.7019 | 4161.4791 | 0.2538 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -120.8038 | 1.083 | 59.325 | 7351.8742 | 17.0755 | [6 empty] | 286.496 | 448.6701 | 256.8865 | [5 empty] | -72.5316 | 35.5684 | 4736.0122 | [5 empty] | 288.2369 | 449.8415 | 251.898 | [7 empty] | -71.6551 | 36.851 | 1.5535 | 4678.8078 | 0.5888 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -115.8624 | -29.9071 | 62.7279 | 10415.9218 | 17.0022 | [6 empty] | 306.1354 | 456.9936 | 354.8722 | [5 empty] | -71.0455 | 13.9818 | 5602.8769 | [5 empty] | 307.2772 | 457.7518 | 351.5721 | [7 empty] | -70.4929 | 14.7816 | 0.9722 | 5554.4678 | 0.3818 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -111.0647 | -61.0333 | 65.652 | 18558.0109 | 14.0149 | [6 empty] | 330.6086 | 467.3656 | 476.9746 | [5 empty] | -69.4288 | -10.2726 | 6981.6928 | [5 empty] | 331.5333 | 468.1774 | 466.1755 | [7 empty] | -68.5778 | -8.0285 | 2.4 | 6800.5484 | 0.9193 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 118.972 | 4.3943 | 48.7322 | 2244.3827 | 10.4169 | [6 empty] | 43.2366 | 22.2814 | 3.7554 | [5 empty] | 70.3948 | 8.2775 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.4399 | 21.8579 | 3.8309 | [7 empty] | 69.5506 | 8.002 | 0.888 | 2244.3827 | 0.3683 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.3386 | -18.5223 | 41.935 | 2244.3827 | 11.5169 | [6 empty] | 45.1486 | 23.0917 | 13.2946 | [5 empty] | 63.8154 | -1.9541 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.8727 | 22.88 | 13.0104 | [7 empty] | 63.9817 | -1.8247 | 0.2107 | 2244.3827 | 0.1498 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 78.7763 | -50.6628 | 40.2494 | 9762.2727 | 11.6187 | [6 empty] | 49.4295 | 24.906 | 34.653 | [5 empty] | 52.7596 | -19.9522 | 4828.6585 | [5 empty] | 49.7908 | 24.9365 | 33.6223 | [7 empty] | 54.1879 | -19.2134 | 1.6081 | 4529.8252 | 0.465 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.425 | -81.6129 | 43.7806 | 6.4036e+17 | 11.3977 | [6 empty] | 56.7405 | 28.0045 | 71.1297 | [5 empty] | 40.539 | -41.6525 | 19414.8782 | [5 empty] | 56.1551 | 27.6079 | 71.9406 | [7 empty] | 39.7422 | -42.3485 | 1.058 | 22318.4065 | 0.3424 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.4201 | -108.5111 | 46.8021 | 2.9273e+18 | 11.0718 | [6 empty] | 67.6563 | 32.6307 | 125.5909 | [5 empty] | 29.6166 | -63.7908 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.4289 | 32.4107 | 123.3513 | [7 empty] | 30.3282 | -63.0737 | 1.0103 | 2.9273e+18 | 0.2856 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.3352 | -133.1263 | 49.0953 | 2.9273e+18 | 10.8186 | [6 empty] | 82.695 | 39.0043 | 200.6225 | [5 empty] | 20.6854 | -85.2 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.2853 | 38.7329 | 201.0675 | [7 empty] | 20.353 | -85.3977 | 0.3867 | 2.9273e+18 | 0.1336 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.6222 | -155.029 | 50.0404 | 2.9273e+18 | 10.5747 | [6 empty] | 102.3345 | 47.3277 | 298.6082 | [5 empty] | 13.519 | -105.8236 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.542 | 46.8489 | 297.7434 | [7 empty] | 13.2863 | -105.7323 | 0.25 | 2.9273e+18 | 0.145 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.7103 | -174.9756 | 49.8978 | 2.9273e+18 | 10.2699 | [6 empty] | 126.8077 | 57.6998 | 420.7105 | [5 empty] | 7.7281 | -125.7204 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.6172 | 57.2037 | 415.2825 | [7 empty] | 7.8802 | -124.9273 | 0.8075 | 2.9273e+18 | 0.1743 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 114.3817 | 15.728 | 46.5249 | 2244.3827 | 9.549 | [6 empty] | 43.8761 | 24.0154 | 2.1275 | [5 empty] | 68.0101 | 11.9535 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.0309 | 24.0606 | 2.1018 | [7 empty] | 68.3055 | 11.9728 | 0.296 | 2244.3827 | 0.0586 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.8667 | 8.0842 | 42.2008 | 2244.3827 | 10.2018 | [6 empty] | 44.2537 | 24.1754 | 4.0117 | [5 empty] | 66.6993 | 9.7604 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.0448 | 24.0488 | 3.8293 | [7 empty] | 66.7195 | 9.9113 | 0.1522 | 2244.3827 | 0.271 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.8783 | -14.3868 | 36.9019 | 2244.3827 | 11.5872 | [6 empty] | 46.1657 | 24.9857 | 13.5509 | [5 empty] | 60.7635 | -0.3181 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.7819 | 24.8488 | 13.4121 | [7 empty] | 60.3074 | -0.2077 | 0.4692 | 2244.3827 | 0.1314 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 74.047 | -46.7425 | 36.8755 | 8592.9847 | 11.8333 | [6 empty] | 50.4466 | 26.8 | 34.9093 | [5 empty] | 50.6084 | -18.2744 | 4667.7443 | [5 empty] | 50.4612 | 26.8464 | 34.1014 | [7 empty] | 51.0606 | -17.6007 | 0.8113 | 4490.3364 | 0.3335 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.4501 | -78.591 | 41.7124 | 6.4036e+17 | 11.6919 | [6 empty] | 57.7577 | 29.8986 | 71.386 | [5 empty] | 39.1283 | -40.2045 | 16234.6131 | [5 empty] | 57.1595 | 29.7031 | 72.649 | [7 empty] | 37.7915 | -40.9648 | 1.5379 | 18315.0933 | 0.4388 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.3389 | -106.5029 | 45.576 | 2.9273e+18 | 11.4031 | [6 empty] | 68.6734 | 34.5248 | 125.8472 | [5 empty] | 28.6606 | -62.7258 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.3959 | 34.9133 | 124.9611 | [7 empty] | 29.5264 | -62.208 | 1.0089 | 2.9273e+18 | 0.3066 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.7578 | -132.0085 | 48.5039 | 2.9273e+18 | 11.1727 | [6 empty] | 83.7121 | 40.8984 | 200.8788 | [5 empty] | 19.9803 | -84.5003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.5183 | 40.9648 | 198.6014 | [7 empty] | 20.2447 | -83.8339 | 0.7169 | 2.9273e+18 | 0.1679 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.2985 | -154.5166 | 49.8223 | 2.9273e+18 | 10.9397 | [6 empty] | 103.3516 | 49.2218 | 298.8645 | [5 empty] | 12.9571 | -105.3976 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.9042 | 49.1888 | 295.7961 | [7 empty] | 13.1159 | -104.765 | 0.6522 | 2.9273e+18 | 0.1269 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.5194 | -174.9218 | 49.9778 | 2.9273e+18 | 10.6631 | [6 empty] | 127.8248 | 59.5938 | 420.9668 | [5 empty] | 7.2567 | -125.4746 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.4566 | 59.2549 | 416.7196 | [7 empty] | 6.9805 | -124.8188 | 0.7115 | 2.9273e+18 | 0.1729 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.3437 | 25.5243 | 30.4307 | 2244.3827 | 10.2278 | [6 empty] | 49.0255 | 33.6047 | 3.4251 | [5 empty] | 51.8177 | 18.1595 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.3268 | 33.2038 | 3.4904 | [7 empty] | 51.1449 | 17.9735 | 0.698 | 2244.3827 | 0.237 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 77.6699 | 18.7679 | 26.7801 | 2244.3827 | 10.0909 | [6 empty] | 49.4032 | 33.7648 | 5.3093 | [5 empty] | 51.0145 | 16.1869 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.609 | 34.2096 | 5.0118 | [7 empty] | 52.9286 | 16.4862 | 1.9374 | 2244.3827 | 0.5291 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 69.5942 | -2.2534 | 24.1311 | 2244.3827 | 12.5021 | [6 empty] | 51.3151 | 34.5751 | 14.8485 | [5 empty] | 47.2692 | 6.9065 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.9851 | 34.8039 | 14.2437 | [7 empty] | 48.6102 | 7.4846 | 1.4603 | 2244.3827 | 0.6015 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 55.7906 | -34.4563 | 28.4934 | 6746.029 | 12.9847 | [6 empty] | 55.596 | 36.3894 | 36.2069 | [5 empty] | 40.4293 | -10.4583 | 4184.6223 | [5 empty] | 55.4587 | 36.4065 | 35.8218 | [7 empty] | 40.3158 | -10.1144 | 0.3621 | 4143.0111 | 0.1922 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.4463 | -68.1707 | 36.8005 | 53511.9274 | 12.8106 | [6 empty] | 62.9071 | 39.4879 | 72.6836 | [5 empty] | 31.9976 | -32.8847 | 9915.2847 | [5 empty] | 62.9086 | 39.4421 | 72.9167 | [7 empty] | 31.9798 | -33.0592 | 0.1754 | 9999.6664 | 0.0666 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.6494 | -98.7455 | 42.6934 | 2.9273e+18 | 12.4289 | [6 empty] | 73.8229 | 44.1142 | 127.1448 | [5 empty] | 23.6415 | -56.8098 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 73.8877 | 44.2606 | 124.9793 | [7 empty] | 24.2117 | -55.8151 | 1.1465 | 1.3722e+17 | 0.34 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.1758 | -126.8242 | 46.9929 | 2.9273e+18 | 12.1333 | [6 empty] | 88.8616 | 50.4877 | 202.1764 | [5 empty] | 16.2522 | -80.2061 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.1324 | 50.3651 | 199.446 | [7 empty] | 16.143 | -79.3949 | 0.8185 | 2.9273e+18 | 0.1829 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.0367 | -151.29 | 49.0602 | 2.9273e+18 | 11.8758 | [6 empty] | 108.5011 | 58.8112 | 300.1621 | [5 empty] | 10.0125 | -102.4877 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.8832 | 59.2244 | 296.5248 | [7 empty] | 10.7059 | -101.5381 | 1.1759 | 2.9273e+18 | 0.3041 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.0465 | -173.1641 | 49.7669 | 2.9273e+18 | 11.6578 | [6 empty] | 132.9743 | 69.1832 | 422.2644 | [5 empty] | 4.8155 | -123.5773 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.3237 | 69.3226 | 417.4416 | [7 empty] | 4.8728 | -122.6881 | 0.8911 | 2.9273e+18 | 0.1688 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.602 | 38.7262 | 15.8016 | 2244.3827 | 10.9166 | [6 empty] | 60.5552 | 55.0754 | 6.3305 | [5 empty] | 27.8069 | 28.2111 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.1148 | 54.9505 | 5.9983 | [7 empty] | 29.2831 | 28.2545 | 1.4768 | 2244.3827 | 0.5927 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.432 | 33.158 | 11.9422 | 2244.3827 | 10.1926 | [6 empty] | 60.9329 | 55.2354 | 8.2146 | [5 empty] | 27.4567 | 26.5921 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.4211 | 55.1018 | 7.879 | [7 empty] | 28.799 | 26.65 | 1.3435 | 2244.3827 | 0.5451 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.2134 | 14.6798 | 9.3825 | 3057.8263 | 12.4911 | [6 empty] | 62.8448 | 56.0457 | 17.7539 | [5 empty] | 25.772 | 18.7754 | 2583.7525 | [5 empty] | 63.0077 | 55.9235 | 17.7068 | [7 empty] | 26.3123 | 18.6829 | 0.5481 | 2560.6076 | 0.3027 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.2524 | -15.6258 | 19.485 | 5453.2464 | 15.5445 | [6 empty] | 67.1257 | 57.86 | 39.1122 | [5 empty] | 22.4608 | 3.2609 | 3829.6378 | [5 empty] | 66.7335 | 57.5993 | 39.3762 | [7 empty] | 22.0999 | 2.971 | 0.4629 | 3865.2641 | 0.2546 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.0665 | -49.9683 | 31.6112 | 12770.6764 | 15.1291 | [6 empty] | 74.4368 | 60.9586 | 75.5889 | [5 empty] | 17.917 | -18.4302 | 6498.646 | [5 empty] | 73.7277 | 60.5914 | 76.7269 | [7 empty] | 16.9812 | -19.2171 | 1.2226 | 6689.7785 | 0.5647 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.8578 | -83.0043 | 39.6807 | 2.9273e+18 | 14.2234 | [6 empty] | 85.3526 | 65.5848 | 130.0501 | [5 empty] | 12.8537 | -43.3363 | 16153.2732 | [5 empty] | 84.2396 | 64.9937 | 131.233 | [7 empty] | 11.7529 | -44.1184 | 1.3504 | 17533.7912 | 0.5935 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.779 | -114.3678 | 45.4924 | 2.9273e+18 | 13.6027 | [6 empty] | 100.3913 | 71.9584 | 205.0818 | [5 empty] | 7.8777 | -68.8755 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.3008 | 71.891 | 203.8477 | [7 empty] | 8.0895 | -68.5055 | 0.4263 | 2.9273e+18 | 0.1307 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9795 | -141.9559 | 48.3362 | 2.9273e+18 | 13.1056 | [6 empty] | 120.0307 | 80.2818 | 303.0674 | [5 empty] | 3.3113 | -93.6208 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 119.9642 | 80.6206 | 300.5221 | [7 empty] | 3.3936 | -92.8053 | 0.8197 | 2.9273e+18 | 0.1761 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4849 | -166.2227 | 49.2993 | 4.391e+18 | 12.4649 | [6 empty] | 144.5039 | 90.6538 | 425.1698 | [5 empty] | -0.7281 | -116.9292 | 4.391e+18 | [5 empty] | 143.0682 | 90.2331 | 421.7434 | [7 empty] | -1.1596 | -116.3589 | 0.7152 | 2.9273e+18 | 0.2323 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4225 | 52.754 | 13.6142 | 1946.1695 | 11.3333 | [6 empty] | 80.2461 | 91.7438 | 11.2923 | [5 empty] | 3.7689 | 39.801 | 1935.8435 | [5 empty] | 80.8804 | 92.1155 | 10.8318 | [7 empty] | 4.3818 | 40.1444 | 0.7025 | 1946.3183 | 0.408 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.659 | 48.2095 | 11.0399 | 1885.1047 | 10.9692 | [6 empty] | 80.6237 | 91.9039 | 13.1765 | [5 empty] | 3.6487 | 38.5292 | 1915.7176 | [5 empty] | 80.6817 | 92.0962 | 13.3701 | [7 empty] | 3.4401 | 38.4792 | 0.2145 | 1912.6134 | 0.1295 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1651 | 32.5306 | 5.2292 | 3401.1891 | 11.1228 | [6 empty] | 82.5357 | 92.7142 | 22.7157 | [5 empty] | 3.058 | 32.2781 | 3041.2071 | [5 empty] | 82.3644 | 92.7962 | 22.6928 | [7 empty] | 2.7061 | 32.3704 | 0.3638 | 3046.3224 | 0.1826 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7264 | 5.4132 | 15.3759 | 4771.4801 | 14.7462 | [6 empty] | 86.8166 | 94.5285 | 44.0741 | [5 empty] | 1.8335 | 19.3196 | 3670.0651 | [5 empty] | 86.7612 | 94.463 | 43.7815 | [7 empty] | 1.902 | 19.4656 | 0.1613 | 3660.4053 | 0.0998 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.4785 | -61.2738 | 37.9502 | 21528.8476 | 15.2743 | [6 empty] | 105.0435 | 102.2532 | 135.012 | [5 empty] | -2.2615 | -24.0162 | 7931.5917 | [5 empty] | 106.4869 | 103.3516 | 133.0282 | [7 empty] | -1.2458 | -22.7371 | 1.6334 | 7632.9317 | 0.9276 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.0764 | -94.8927 | 45.1634 | 2.9273e+18 | 13.6003 | [6 empty] | 120.0822 | 108.6268 | 210.0436 | [5 empty] | -4.7478 | -50.3279 | 19137.3443 | [5 empty] | 120.046 | 109.2924 | 210.6391 | [7 empty] | -5.4465 | -50.144 | 0.7225 | 19056.2254 | 0.4147 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.1844 | -125.355 | 48.7591 | 4.391e+18 | 12.4286 | [6 empty] | 139.7216 | 116.9502 | 308.0293 | [5 empty] | -7.2764 | -77.0878 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 139.5499 | 117.3873 | 308.0842 | [7 empty] | -7.7617 | -76.8587 | 0.5367 | 2.9273e+18 | 0.278 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.6175 | -152.4165 | 49.9482 | 4.391e+18 | 11.6394 | [6 empty] | 164.1948 | 127.3223 | 430.1316 | [5 empty] | -9.7198 | -102.9469 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.8421 | 127.9863 | 421.2367 | [7 empty] | -9.34 | -100.7154 | 2.2636 | 4.391e+18 | 0.3665 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -36.0395 | 66.6083 | 23.8302 | 3114.3991 | 10.0945 | [6 empty] | 109.6454 | 146.4913 | 18.7006 | [5 empty] | -17.4511 | 51.6968 | 3047.2665 | [5 empty] | 109.7625 | 146.1171 | 18.2143 | [7 empty] | -16.8794 | 51.8014 | 0.5812 | 3033.4182 | 0.2945 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.651 | 62.8572 | 22.7036 | 3215.36 | 10.1262 | [6 empty] | 110.0231 | 146.6514 | 20.5848 | [5 empty] | -17.4761 | 50.7008 | 3076.7543 | [5 empty] | 108.9756 | 145.7637 | 20.3516 | [7 empty] | -17.8685 | 50.6931 | 0.3925 | 3080.5399 | 0.1942 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -35.8714 | 49.6697 | 18.6852 | 3563.4942 | 10.6471 | [6 empty] | 111.935 | 147.4617 | 30.124 | [5 empty] | -17.6014 | 45.7529 | 3229.4212 | [5 empty] | 110.8567 | 146.6086 | 30.4096 | [7 empty] | -18.144 | 45.4787 | 0.608 | 3244.4983 | 0.3249 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.0712 | 26.0119 | 20.3938 | 4424.3813 | 12.8839 | [6 empty] | 116.2159 | 149.276 | 51.4824 | [5 empty] | -17.8722 | 35.2154 | 3598.0684 | [5 empty] | 115.0046 | 148.6182 | 52.2604 | [7 empty] | -18.8002 | 34.7797 | 1.0252 | 3629.733 | 0.5158 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -35.8899 | -4.1823 | 28.9015 | 6180.373 | 17.4258 | [6 empty] | 123.527 | 152.3745 | 87.959 | [5 empty] | -18.3074 | 18.7558 | 4334.541 | [5 empty] | 124.558 | 153.0754 | 88.3705 | [7 empty] | -17.8479 | 18.7227 | 0.4607 | 4327.3722 | 0.2474 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.2722 | -36.8982 | 37.802 | 10192.2003 | 16.7741 | [6 empty] | 134.4428 | 157.0007 | 142.4203 | [5 empty] | -18.9035 | -2.8238 | 5735.5929 | [5 empty] | 135.1653 | 157.3719 | 141.3016 | [7 empty] | -18.3078 | -2.3245 | 0.7773 | 5677.161 | 0.4 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.1325 | -71.0863 | 45.7893 | 35803.5937 | 12.0378 | [6 empty] | 149.4815 | 163.3743 | 217.4519 | [5 empty] | -19.6416 | -27.997 | 8646.9492 | [5 empty] | 150.1688 | 164.1531 | 216.4796 | [7 empty] | -19.4399 | -27.401 | 0.6292 | 8523.4197 | 0.2233 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -34.8277 | -103.3472 | 50.3611 | 4.391e+18 | 11.1657 | [6 empty] | 169.1209 | 171.6978 | 315.4375 | [5 empty] | -20.4969 | -55.0681 | 18309.0633 | [5 empty] | 169.0472 | 171.9067 | 309.5882 | [7 empty] | -19.9982 | -53.3824 | 1.758 | 16888.1385 | 0.3373 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.1715 | -132.6608 | 52.1046 | 4.391e+18 | 10.7373 | [6 empty] | 193.5941 | 182.0698 | 437.5399 | [5 empty] | -21.4384 | -82.3986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 193.8863 | 183.1068 | 434.6618 | [7 empty] | -21.5182 | -81.3394 | 1.0623 | 2.9273e+18 | 0.1814 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.2901 | 79.9518 | 35.4461 | 3336.8826 | 9.5677 | [6 empty] | 150.149 | 221.9174 | 28.907 | [5 empty] | -35.8985 | 63.4899 | 3207.4124 | [5 empty] | 150.0278 | 221.3861 | 28.3759 | [7 empty] | -35.5791 | 63.5865 | 0.3337 | 3199.7758 | 0.1729 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.4979 | 76.7852 | 34.6076 | 3408.0146 | 9.7366 | [6 empty] | 150.5267 | 222.0774 | 30.7912 | [5 empty] | -35.8868 | 62.6986 | 3226.7151 | [5 empty] | 149.4103 | 221.1382 | 31.2319 | [7 empty] | -36.3503 | 62.4187 | 0.5415 | 3237.9585 | 0.2704 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.1516 | 65.6495 | 31.0991 | 3654.0652 | 10.3512 | [6 empty] | 152.4387 | 222.8878 | 40.3304 | [5 empty] | -35.8291 | 58.7432 | 3326.2906 | [5 empty] | 152.2156 | 222.3267 | 40.1892 | [7 empty] | -35.6364 | 58.6766 | 0.2039 | 3324.2994 | 0.0785 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.2021 | 45.2152 | 29.9098 | 4235.1411 | 12.0908 | [6 empty] | 156.7195 | 224.7021 | 61.6888 | [5 empty] | -35.7074 | 50.181 | 3561.8127 | [5 empty] | 155.9128 | 224.2298 | 61.7385 | [7 empty] | -36.1355 | 50.1297 | 0.4312 | 3568.7085 | 0.1599 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.5423 | 18.1285 | 33.4656 | 5328.3047 | 14.8502 | [6 empty] | 164.0306 | 227.8006 | 98.1655 | [5 empty] | -35.5221 | 36.4263 | 4010.4763 | [5 empty] | 165.9346 | 228.061 | 96.9661 | [7 empty] | -33.8732 | 36.7134 | 1.6736 | 3973.7963 | 0.6285 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.2947 | -12.4875 | 39.8296 | 7361.4826 | 18.1858 | [6 empty] | 174.9464 | 232.4268 | 152.6267 | [5 empty] | -35.2916 | 17.6826 | 4804.7741 | [5 empty] | 175.1849 | 232.3678 | 153.4675 | [7 empty] | -35.1494 | 17.3573 | 0.3551 | 4818.0643 | 0.1587 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.3426 | -45.787 | 47.3008 | 12411.276 | 15.8783 | [6 empty] | 189.9851 | 238.8004 | 227.6583 | [5 empty] | -35.0489 | -5.2014 | 6201.4254 | [5 empty] | 190.758 | 239.2018 | 226.9823 | [7 empty] | -34.6084 | -4.9371 | 0.5138 | 6168.0244 | 0.1953 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.2518 | -78.3971 | 52.4252 | 47704.722 | 12.0518 | [6 empty] | 209.6246 | 247.1238 | 325.644 | [5 empty] | -34.8342 | -31.0066 | 8916.2423 | [5 empty] | 209.9513 | 248.0103 | 324.0189 | [7 empty] | -34.9214 | -30.2984 | 0.7135 | 8805.1296 | 0.3069 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -55.782 | -109.1849 | 55.1441 | 4.391e+18 | 9.9308 | [6 empty] | 234.0978 | 257.4958 | 447.7464 | [5 empty] | -34.6872 | -58.2352 | 16361.8532 | [5 empty] | 236.2054 | 258.9983 | 438.7928 | [7 empty] | -33.2469 | -55.8737 | 2.766 | 14877.4915 | 0.6191 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -94.602 | 92.5917 | 45.8479 | 3473.0856 | 9.3651 | [6 empty] | 203.0437 | 320.4181 | 42.2359 | [5 empty] | -52.2308 | 75.0786 | 3299.2862 | [5 empty] | 202.4862 | 319.7665 | 42.1809 | [7 empty] | -52.3019 | 75.0231 | 0.0902 | 3300.4509 | 0.0549 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -94.5473 | 89.8665 | 45.0647 | 3525.6941 | 9.5573 | [6 empty] | 203.4214 | 320.5782 | 44.12 | [5 empty] | -52.2059 | 74.438 | 3312.6803 | [5 empty] | 202.9926 | 319.9608 | 44.9175 | [7 empty] | -52.2773 | 74.0889 | 0.3564 | 3320.1245 | 0.1796 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -93.0037 | 80.348 | 41.927 | 3708.1519 | 10.164 | [6 empty] | 205.3334 | 321.3885 | 53.6593 | [5 empty] | -52.0816 | 71.2236 | 3381.4506 | [5 empty] | 206.304 | 321.3018 | 53.4358 | [7 empty] | -51.2773 | 71.1719 | 0.806 | 3373.2016 | 0.2191 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -91.5395 | 62.62 | 39.7587 | 4125.2059 | 11.6521 | [6 empty] | 209.6142 | 323.2028 | 75.0176 | [5 empty] | -51.812 | 64.1952 | 3541.6387 | [5 empty] | 210.1908 | 323.3453 | 73.9198 | [7 empty] | -51.3546 | 64.5182 | 0.5599 | 3528.5873 | 0.235 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.2125 | 38.5489 | 40.3947 | 4865.0745 | 13.6324 | [6 empty] | 216.9253 | 326.3013 | 111.4943 | [5 empty] | -51.3782 | 52.7016 | 3837.2076 | [5 empty] | 217.2918 | 326.5538 | 111.3197 | [7 empty] | -51.2261 | 52.7775 | 0.17 | 3833.3574 | 0.0651 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -86.1024 | 10.4377 | 43.9703 | 6113.0885 | 16.1513 | [6 empty] | 227.8411 | 330.9275 | 165.9555 | [5 empty] | -50.7871 | 36.6334 | 4336.1374 | [5 empty] | 230.3753 | 332.2587 | 164.4973 | [7 empty] | -49.5522 | 37.1458 | 1.337 | 4300.9142 | 0.4912 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -83.11 | -21.1099 | 49.9703 | 8505.4883 | 18.219 | [6 empty] | 242.8798 | 337.3011 | 240.9872 | [5 empty] | -50.07 | 16.3786 | 5151.7742 | [5 empty] | 244.0912 | 337.8286 | 240.488 | [7 empty] | -49.4745 | 16.5458 | 0.6185 | 5132.9011 | 0.2135 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -79.8718 | -53.0644 | 55.0518 | 14122.4616 | 15.1158 | [6 empty] | 262.5193 | 345.6246 | 338.9728 | [5 empty] | -49.2759 | -7.2978 | 6502.8202 | [5 empty] | 263.528 | 345.9565 | 335.7917 | [7 empty] | -48.541 | -6.5327 | 1.0609 | 6429.0602 | 0.3819 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -77.063 | -84.1874 | 58.4428 | 51396.2585 | 11.753 | [6 empty] | 286.9925 | 355.9966 | 461.0752 | [5 empty] | -48.4688 | -33.2175 | 8936.8683 | [5 empty] | 287.2199 | 356.3522 | 453.4617 | [7 empty] | -47.9168 | -31.5353 | 1.7705 | 8693.8823 | 0.5278 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -118.8579 | 104.785 | 55.1033 | 3560.0891 | 9.4005 | [6 empty] | 268.9571 | 443.1624 | 58.8453 | [5 empty] | -66.9241 | 86.3661 | 3355.5884 | [5 empty] | 270.6288 | 443.0735 | 58.2145 | [7 empty] | -65.7821 | 86.3714 | 1.142 | 3344.1719 | 0.298 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -118.6505 | 102.4091 | 54.3435 | 3600.2088 | 9.5777 | [6 empty] | 269.3348 | 443.3224 | 60.7294 | [5 empty] | -66.8955 | 85.837 | 3365.3019 | [5 empty] | 269.7359 | 442.6349 | 61.2995 | [7 empty] | -66.3873 | 85.5255 | 0.5961 | 3365.5349 | 0.1121 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -117.0996 | 94.2219 | 51.5448 | 3739.3505 | 10.1344 | [6 empty] | 271.2468 | 444.1327 | 70.2687 | [5 empty] | -66.7523 | 83.1758 | 3415.0003 | [5 empty] | 273.2052 | 445.2271 | 69.8212 | [7 empty] | -65.962 | 83.3084 | 0.8013 | 3405.4629 | 0.2385 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -115.4198 | 78.7974 | 49.0035 | 4049.4784 | 11.403 | [6 empty] | 275.5277 | 445.947 | 91.627 | [5 empty] | -66.4385 | 77.3195 | 3529.5717 | [5 empty] | 275.7755 | 445.8783 | 92.404 | [7 empty] | -66.3127 | 77.0767 | 0.2734 | 3533.2026 | 0.0794 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -112.8224 | 57.4382 | 47.9932 | 4578.2224 | 12.9793 | [6 empty] | 282.8387 | 449.0455 | 128.1037 | [5 empty] | -65.9241 | 67.6314 | 3736.6047 | [5 empty] | 284.9964 | 449.8596 | 126.4652 | [7 empty] | -64.8354 | 68.0218 | 1.1567 | 3716.4029 | 0.371 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.4333 | 31.9848 | 49.3419 | 5415.523 | 14.7812 | [6 empty] | 293.7545 | 453.6718 | 182.5649 | [5 empty] | -65.2031 | 53.8551 | 4074.9412 | [5 empty] | 295.744 | 454.5531 | 180.9446 | [7 empty] | -64.2745 | 54.2657 | 1.0153 | 4053.2618 | 0.3329 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -105.8807 | 2.5658 | 53.4246 | 6845.1632 | 17.0912 | [6 empty] | 308.7932 | 460.0454 | 257.5966 | [5 empty] | -64.293 | 36.1018 | 4604.3152 | [5 empty] | 310.3557 | 461.0654 | 255.9362 | [7 empty] | -63.6962 | 36.5796 | 0.7645 | 4580.2629 | 0.282 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -101.9771 | -28.0479 | 57.7692 | 9377.9621 | 17.6858 | [6 empty] | 328.4327 | 468.3688 | 355.5822 | [5 empty] | -63.2323 | 14.8021 | 5422.0322 | [5 empty] | 328.9544 | 468.8006 | 353.1011 | [7 empty] | -62.9502 | 15.3884 | 0.6506 | 5390.6925 | 0.2779 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.2866 | -58.7944 | 61.4145 | 15157.1431 | 14.449 | [6 empty] | 352.9059 | 478.7408 | 477.6846 | [5 empty] | -62.0828 | -9.1857 | 6701.4445 | [5 empty] | 355.366 | 480.1498 | 467.8759 | [7 empty] | -60.7115 | -7.12 | 2.4794 | 6533.2104 | 0.8999 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 152.5236 | 9.2531 | 55.278 | 2244.3827 | 10.3817 | [6 empty] | 76.5273 | 39.2651 | 4.8155 | [5 empty] | 97.3565 | 12.7514 | 2244.3827 | [5 empty] | 75.0877 | 38.4582 | 4.9098 | [7 empty] | 96.4656 | 12.396 | 0.9591 | 2244.3827 | 0.4428 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.8746 | -10.5002 | 48.4169 | 2244.3827 | 12.214 | [6 empty] | 78.4393 | 40.0754 | 14.3547 | [5 empty] | 91.8316 | 4.4744 | 2244.3827 | [5 empty] | 77.655 | 39.5217 | 14.0858 | [7 empty] | 91.8496 | 4.4182 | 0.059 | 2244.3827 | 0.1739 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.4248 | -41.0554 | 44.322 | 4374.2217 | 12.35 | [6 empty] | 82.7202 | 41.8897 | 35.713 | [5 empty] | 81.4651 | -11.4228 | 2244.3827 | [5 empty] | 80.9236 | 40.9392 | 36.3191 | [7 empty] | 79.8014 | -12.3158 | 1.8882 | 2244.3827 | 0.6048 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.4312 | -73.1572 | 46.6663 | 15780.5487 | 12.1166 | [6 empty] | 90.0312 | 44.9882 | 72.1897 | [5 empty] | 68.212 | -32.6775 | 6027.4375 | [5 empty] | 89.5189 | 44.617 | 71.5864 | [7 empty] | 68.3073 | -32.5818 | 0.1351 | 6008.4974 | 0.1154 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.4905 | -102.4376 | 49.675 | 6.4036e+17 | 11.7483 | [6 empty] | 100.947 | 49.6144 | 126.651 | [5 empty] | 54.6241 | -56.0868 | 19718.4883 | [5 empty] | 99.9824 | 49.0909 | 125.3623 | [7 empty] | 54.4627 | -55.831 | 0.3024 | 19702.8346 | 0.1536 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.2894 | -129.5929 | 52.0257 | 2.9273e+18 | 11.4528 | [6 empty] | 115.9857 | 55.988 | 201.6826 | [5 empty] | 42.3463 | -79.4705 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.5396 | 55.7209 | 200.0497 | [7 empty] | 42.5572 | -79.099 | 0.4272 | 2.9273e+18 | 0.1154 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.1049 | -153.321 | 52.7847 | 2.9273e+18 | 11.1711 | [6 empty] | 135.6252 | 64.3114 | 299.6682 | [5 empty] | 31.9256 | -101.9606 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.3391 | 63.5812 | 298.3757 | [7 empty] | 31.5567 | -101.9069 | 0.3728 | 2.9273e+18 | 0.1939 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.2715 | -174.7627 | 52.6202 | 2.9273e+18 | 10.9012 | [6 empty] | 160.0984 | 74.6835 | 421.7706 | [5 empty] | 23.3353 | -123.2916 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.8481 | 74.3136 | 416 | [7 empty] | 23.5138 | -122.3495 | 0.9588 | 2.9273e+18 | 0.1725 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 148.5796 | 18.4293 | 53.4198 | 2244.3827 | 9.5592 | [6 empty] | 77.1668 | 40.9991 | 3.1876 | [5 empty] | 95.2371 | 15.5573 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.6793 | 40.7209 | 3.1438 | [7 empty] | 95.0057 | 15.5137 | 0.2354 | 2244.3827 | 0.0886 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.7226 | 12.1117 | 49.6097 | 2244.3827 | 10.2857 | [6 empty] | 77.5444 | 41.1591 | 5.0718 | [5 empty] | 94.1432 | 13.8448 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.9609 | 40.8218 | 4.9474 | [7 empty] | 93.9275 | 13.8477 | 0.2157 | 2244.3827 | 0.1387 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.7116 | -7.2365 | 43.6966 | 2244.3827 | 12.2395 | [6 empty] | 79.4564 | 41.9694 | 14.611 | [5 empty] | 88.9659 | 5.6746 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.7306 | 41.6054 | 14.6468 | [7 empty] | 88.392 | 5.524 | 0.5933 | 2244.3827 | 0.1774 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.3579 | -37.6056 | 40.8276 | 4207.0871 | 12.5449 | [6 empty] | 83.7373 | 43.7837 | 35.9693 | [5 empty] | 79.1842 | -10.1021 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.9643 | 43.4498 | 35.4932 | [7 empty] | 78.76 | -9.8903 | 0.4741 | 2244.3827 | 0.1499 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 87.9922 | -70.0109 | 44.2108 | 13581.4379 | 12.3911 | [6 empty] | 91.0484 | 46.8823 | 72.446 | [5 empty] | 66.5526 | -31.3465 | 5869.8415 | [5 empty] | 90.2646 | 46.5641 | 72.2599 | [7 empty] | 65.9222 | -31.3788 | 0.6312 | 5921.5555 | 0.142 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 70.0945 | -99.8845 | 47.9683 | 6.4036e+17 | 12.0802 | [6 empty] | 101.9641 | 51.5085 | 126.9073 | [5 empty] | 53.4606 | -54.8926 | 17679.812 | [5 empty] | 103.2442 | 52.1588 | 124.9291 | [7 empty] | 55.0623 | -53.763 | 1.9599 | 15598.7083 | 0.4828 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.5459 | -127.7304 | 50.9254 | 2.9273e+18 | 11.8252 | [6 empty] | 117.0028 | 57.8821 | 201.9389 | [5 empty] | 41.5165 | -78.5 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 116.3837 | 57.6759 | 201.2107 | [7 empty] | 41.2179 | -78.3439 | 0.337 | 1.0063e+18 | 0.0863 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.7083 | -152.0466 | 52.0857 | 2.9273e+18 | 11.5694 | [6 empty] | 136.6423 | 66.2055 | 299.9245 | [5 empty] | 31.3042 | -101.2247 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 136.034 | 66.2065 | 296.5218 | [7 empty] | 31.427 | -100.4057 | 0.8281 | 2.9273e+18 | 0.1548 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 33.044 | -173.9387 | 52.1897 | 2.9273e+18 | 11.3081 | [6 empty] | 161.1155 | 76.5775 | 422.0269 | [5 empty] | 22.8427 | -122.7557 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.5679 | 77.1606 | 418.7141 | [7 empty] | 23.3547 | -122.0018 | 0.9114 | 2.9273e+18 | 0.2228 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.0748 | 26.5418 | 38.9191 | 2244.3827 | 10.4296 | [6 empty] | 82.3162 | 50.5884 | 4.4852 | [5 empty] | 80.6398 | 20.4224 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.0657 | 50.3484 | 4.4944 | [7 empty] | 80.7069 | 20.3092 | 0.1316 | 2244.3827 | 0.128 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 115.3328 | 20.8118 | 35.5478 | 2244.3827 | 10.4045 | [6 empty] | 82.6939 | 50.7485 | 6.3694 | [5 empty] | 79.8402 | 18.8327 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.1784 | 50.8336 | 6.2977 | [7 empty] | 80.6191 | 18.8202 | 0.7791 | 2244.3827 | 0.1394 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 106.4645 | 2.5647 | 31.6477 | 2244.3827 | 12.7953 | [6 empty] | 84.6058 | 51.5588 | 15.9086 | [5 empty] | 76.0103 | 11.174 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.9493 | 51.7499 | 15.9054 | [7 empty] | 76.2368 | 11.2349 | 0.2346 | 2244.3827 | 0.075 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 90.6781 | -27.0695 | 31.9899 | 4045.9535 | 13.561 | [6 empty] | 88.8867 | 53.3731 | 37.2669 | [5 empty] | 68.5673 | -3.9509 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.157 | 53.3444 | 37.0482 | [7 empty] | 69.1931 | -3.8872 | 0.629 | 2244.3827 | 0.1254 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.171 | -60.0579 | 38.4227 | 10117.4284 | 13.4472 | [6 empty] | 96.1978 | 56.4716 | 73.7436 | [5 empty] | 58.5442 | -24.9566 | 5271.6643 | [5 empty] | 95.272 | 56.0551 | 75.9241 | [7 empty] | 56.8937 | -26.3038 | 2.1305 | 5557.5572 | 0.6376 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 59.7316 | -91.451 | 44.1972 | 1.3722e+17 | 13.1434 | [6 empty] | 107.1136 | 61.0978 | 128.2049 | [5 empty] | 47.6564 | -48.9354 | 12248.2756 | [5 empty] | 106.807 | 60.9647 | 129.2225 | [7 empty] | 47.0906 | -49.4147 | 0.7414 | 12641.1067 | 0.1956 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.5514 | -121.1577 | 48.5913 | 2.9273e+18 | 12.8764 | [6 empty] | 122.1523 | 67.4714 | 203.2365 | [5 empty] | 37.2842 | -73.4583 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 120.8773 | 67.1636 | 202.7774 | [7 empty] | 36.2811 | -73.3742 | 1.0067 | 6.4036e+17 | 0.2646 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.241 | -147.1755 | 50.5865 | 2.9273e+18 | 12.572 | [6 empty] | 141.7918 | 75.7949 | 301.2221 | [5 empty] | 28.1033 | -97.2479 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 142.2187 | 76.2699 | 299.3799 | [7 empty] | 28.4842 | -96.6006 | 0.751 | 2.9273e+18 | 0.1945 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.4837 | -170.4013 | 51.1564 | 4.391e+18 | 12.135 | [6 empty] | 166.265 | 86.1669 | 423.3245 | [5 empty] | 20.3032 | -119.7514 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.3192 | 86.1057 | 419.3163 | [7 empty] | 20.2106 | -118.9787 | 0.7782 | 2.9273e+18 | 0.1362 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.3015 | 38.3532 | 23.6644 | 2244.3827 | 11.4516 | [6 empty] | 93.8459 | 72.0591 | 7.3906 | [5 empty] | 56.5409 | 29.0538 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.4729 | 71.4853 | 7.0402 | [7 empty] | 57.0839 | 29.0699 | 0.5432 | 2244.3827 | 0.2206 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 75.7001 | 33.4243 | 20.4353 | 2244.3827 | 10.9707 | [6 empty] | 94.2236 | 72.2191 | 9.2747 | [5 empty] | 56.0894 | 27.6779 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.0344 | 71.7437 | 9.192 | [7 empty] | 56.6446 | 27.5046 | 0.5816 | 2244.3827 | 0.2604 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 70.9673 | 16.996 | 17.5293 | 2244.3827 | 13.1717 | [6 empty] | 96.1355 | 73.0294 | 18.8139 | [5 empty] | 53.8922 | 20.9602 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.7238 | 72.6299 | 19.2677 | [7 empty] | 53.7156 | 20.4967 | 0.496 | 2244.3827 | 0.4179 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.36 | -10.8293 | 21.658 | 3956.0181 | 15.7609 | [6 empty] | 100.4164 | 74.8437 | 40.1723 | [5 empty] | 49.453 | 7.2619 | 2607.3103 | [5 empty] | 99.8303 | 74.5067 | 40.1864 | [7 empty] | 49.0752 | 7.154 | 0.3929 | 2630.9052 | 0.1321 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 50.8435 | -43.5594 | 31.8304 | 7586.8478 | 15.4281 | [6 empty] | 107.7275 | 77.9423 | 76.649 | [5 empty] | 43.1019 | -12.6848 | 4575.0684 | [5 empty] | 107.2848 | 77.7222 | 77.7877 | [7 empty] | 42.4226 | -13.3483 | 0.9496 | 4665.7505 | 0.377 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.1731 | -76.2337 | 39.9633 | 23530.3402 | 14.7576 | [6 empty] | 118.6433 | 82.5685 | 131.1102 | [5 empty] | 35.6855 | -36.649 | 8226.0793 | [5 empty] | 118.5156 | 82.2799 | 130.3213 | [7 empty] | 36.0703 | -36.4921 | 0.4156 | 8171.9947 | 0.1448 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.6812 | -108.152 | 46.0779 | 2.9273e+18 | 13.9982 | [6 empty] | 133.682 | 88.9421 | 206.1418 | [5 empty] | 28.0926 | -62.2141 | 27015.5674 | [5 empty] | 132.6026 | 88.8008 | 204.6175 | [7 empty] | 27.4066 | -61.6798 | 0.8695 | 26403.1456 | 0.239 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 23.9275 | -136.5745 | 48.9971 | 2.9273e+18 | 13.0668 | [6 empty] | 153.3214 | 97.2655 | 304.1275 | [5 empty] | 20.9352 | -87.6688 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.3993 | 97.4736 | 300.0459 | [7 empty] | 21.574 | -86.5166 | 1.3173 | 2.9273e+18 | 0.315 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.8352 | -161.8743 | 49.949 | 2.9273e+18 | 12.2119 | [6 empty] | 177.7946 | 107.6375 | 426.2299 | [5 empty] | 14.543 | -111.9779 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 176.7149 | 107.5799 | 419.9098 | [7 empty] | 14.6505 | -110.6604 | 1.3219 | 2.9273e+18 | 0.2169 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.0981 | 51.6159 | 13.3748 | 2244.3827 | 10.8772 | [6 empty] | 113.5368 | 108.7275 | 12.3524 | [5 empty] | 29.8127 | 39.81 | 2244.3827 | [5 empty] | 114.5591 | 108.7648 | 11.9695 | [7 empty] | 31.2715 | 39.8518 | 1.4594 | 2244.3827 | 0.5423 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.4093 | 47.4484 | 10.006 | 2244.3827 | 10.2352 | [6 empty] | 113.9144 | 108.8876 | 14.2366 | [5 empty] | 29.5995 | 38.6742 | 2244.3827 | [5 empty] | 113.8386 | 108.4977 | 14.1867 | [7 empty] | 30.006 | 38.5463 | 0.4262 | 2244.3827 | 0.2088 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.5078 | 33.1327 | 3.9603 | 1923.4609 | 10.3888 | [6 empty] | 115.8264 | 109.6979 | 23.7758 | [5 empty] | 28.548 | 33.065 | 2422.146 | [5 empty] | 115.7003 | 109.4582 | 23.9937 | [7 empty] | 28.6173 | 32.8531 | 0.223 | 2429.2489 | 0.1619 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.5255 | 7.9396 | 13.4089 | 3914.437 | 15.3738 | [6 empty] | 120.1073 | 111.5122 | 45.1342 | [5 empty] | 26.3509 | 21.297 | 3047.9833 | [5 empty] | 120.5939 | 111.639 | 44.2586 | [7 empty] | 27.0494 | 21.7399 | 0.8272 | 3010.3261 | 0.3198 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 22.0189 | -23.2435 | 26.6312 | 6117.9904 | 17.2883 | [6 empty] | 127.4184 | 114.6107 | 81.6109 | [5 empty] | 23.0288 | 3.3685 | 4110.1665 | [5 empty] | 126.7617 | 114.7391 | 82.527 | [7 empty] | 21.8927 | 3.1073 | 1.1658 | 4158.8251 | 0.5116 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.8327 | -56.0112 | 36.6836 | 11403.4678 | 15.8728 | [6 empty] | 138.3342 | 119.2369 | 136.0721 | [5 empty] | 18.8639 | -19.3839 | 6094.4024 | [5 empty] | 138.3338 | 119.5595 | 136.5125 | [7 empty] | 18.4624 | -19.3857 | 0.4015 | 6108.6982 | 0.1852 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.1923 | -89.3331 | 44.4395 | 214975.2845 | 14.3085 | [6 empty] | 153.3729 | 125.6105 | 211.1037 | [5 empty] | 14.2567 | -44.9994 | 10725.8893 | [5 empty] | 152.7367 | 125.9949 | 211.2522 | [7 empty] | 13.2829 | -44.7737 | 0.9996 | 10744.9282 | 0.4154 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4189 | -119.9315 | 48.3892 | 2.9273e+18 | 12.7839 | [6 empty] | 173.0123 | 133.9339 | 309.0894 | [5 empty] | 9.5767 | -71.6454 | 52080.9184 | [5 empty] | 173.415 | 134.4209 | 307.6142 | [7 empty] | 9.7936 | -71.0437 | 0.6396 | 45975.7915 | 0.1864 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.554 | -147.5236 | 49.8162 | 2.9273e+18 | 11.7436 | [6 empty] | 197.4855 | 144.306 | 431.1917 | [5 empty] | 5.1121 | -97.8346 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 197.9209 | 145.2343 | 423.0387 | [7 empty] | 5.9207 | -95.6845 | 2.2972 | 2.9273e+18 | 0.5127 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2185 | 65.1737 | 16.0119 | 1934.1624 | 9.5535 | [6 empty] | 142.9361 | 163.475 | 19.7607 | [5 empty] | 4.8559 | 51.3468 | 1938.1082 | [5 empty] | 143.8259 | 163.4521 | 19.5237 | [7 empty] | 5.9071 | 51.3102 | 1.0518 | 1946.232 | 0.4245 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2089 | 61.6566 | 14.3787 | 1895.9955 | 9.283 | [6 empty] | 143.3137 | 163.6351 | 21.6449 | [5 empty] | 4.7688 | 50.4251 | 1926.4673 | [5 empty] | 144.9876 | 163.9831 | 21.2985 | [7 empty] | 6.3563 | 50.4395 | 1.5876 | 1938.337 | 0.65 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4385 | 49.3229 | 9.441 | 3154.5518 | 9.2313 | [6 empty] | 145.2257 | 164.4454 | 31.1841 | [5 empty] | 4.3354 | 45.8371 | 1875.4173 | [5 empty] | 146.677 | 164.6947 | 30.6997 | [7 empty] | 5.7763 | 45.9236 | 1.4435 | 1884.5513 | 0.6251 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.4974 | 27.0284 | 13.373 | 3893.0986 | 11.2065 | [6 empty] | 149.5066 | 166.2597 | 52.5424 | [5 empty] | 3.4073 | 36.0136 | 3230.4476 | [5 empty] | 150.7417 | 166.472 | 52.433 | [7 empty] | 4.5433 | 35.9564 | 1.1375 | 3211.9964 | 0.5424 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6173 | -1.7341 | 24.6412 | 5291.122 | 17.3725 | [6 empty] | 156.8177 | 169.3582 | 89.0191 | [5 empty] | 1.9443 | 20.5289 | 3861.4764 | [5 empty] | 157.2984 | 169.6019 | 89.39 | [7 empty] | 2.1612 | 20.407 | 0.2488 | 3862.9848 | 0.1798 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.8572 | -66.7718 | 43.7196 | 16356.5541 | 15.1416 | [6 empty] | 182.7722 | 180.358 | 218.512 | [5 empty] | -2.2955 | -24.3471 | 7115.5187 | [5 empty] | 182.9152 | 180.6979 | 217.9029 | [7 empty] | -2.3274 | -24.025 | 0.3237 | 7078.3846 | 0.1467 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.86 | -98.6052 | 48.7682 | 2.9273e+18 | 12.7858 | [6 empty] | 202.4116 | 188.6815 | 316.4976 | [5 empty] | -4.8027 | -50.8853 | 12158.0848 | [5 empty] | 202.5605 | 189.7419 | 311.449 | [7 empty] | -4.7287 | -49.1046 | 1.7823 | 11567.4538 | 0.4256 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.3127 | -128.0942 | 51.0413 | 2.9273e+18 | 11.4025 | [6 empty] | 226.8848 | 199.0535 | 438.6 | [5 empty] | -7.3674 | -78.0312 | 52844.7168 | [5 empty] | 225.1054 | 199.0229 | 435.1827 | [7 empty] | -8.2284 | -77.1552 | 1.2283 | 48821.355 | 0.4357 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.4213 | 78.4847 | 26.2754 | 3073.5571 | 8.8705 | [6 empty] | 183.4397 | 238.9011 | 29.9671 | [5 empty] | -17.1783 | 63.0208 | 2998.293 | [5 empty] | 183.707 | 238.2773 | 29.8108 | [7 empty] | -16.4783 | 62.886 | 0.7128 | 2990.3603 | 0.2387 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -38.8781 | 75.4559 | 25.3684 | 3140.9516 | 8.8916 | [6 empty] | 183.8174 | 239.0611 | 31.8513 | [5 empty] | -17.205 | 62.2713 | 3016.4457 | [5 empty] | 184.128 | 238.4832 | 32.0452 | [7 empty] | -16.547 | 62.0041 | 0.7102 | 3012.3211 | 0.2123 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.2177 | 64.85 | 21.8171 | 3364.3145 | 9.2967 | [6 empty] | 185.7294 | 239.8715 | 41.3905 | [5 empty] | -17.3388 | 58.5209 | 3109.352 | [5 empty] | 186.7226 | 239.596 | 41.1711 | [7 empty] | -16.2362 | 58.4044 | 1.1087 | 3096.1595 | 0.3839 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.6075 | 45.3095 | 21.5815 | 3881.1246 | 11.1152 | [6 empty] | 190.0102 | 241.6857 | 62.7489 | [5 empty] | -17.6307 | 50.3821 | 3325.5583 | [5 empty] | 190.0248 | 241.3294 | 63.1247 | [7 empty] | -17.4246 | 50.141 | 0.3172 | 3328.4392 | 0.106 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.6716 | 19.3423 | 27.269 | 4815.5878 | 14.2715 | [6 empty] | 197.3213 | 244.7843 | 99.2256 | [5 empty] | -18.1065 | 37.2497 | 3729.4985 | [5 empty] | 197.0742 | 244.8784 | 100.0826 | [7 empty] | -18.4828 | 37.0072 | 0.4477 | 3743.5397 | 0.2124 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.2884 | -10.2632 | 35.3766 | 6439.9376 | 19.2592 | [6 empty] | 208.2371 | 249.4105 | 153.6868 | [5 empty] | -18.7696 | 19.2414 | 4429.2156 | [5 empty] | 209.549 | 250.4564 | 152.1238 | [7 empty] | -18.1893 | 19.9338 | 0.9034 | 4389.6179 | 0.4794 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.3731 | -42.745 | 44.03 | 9867.168 | 17.1692 | [6 empty] | 223.2758 | 255.7841 | 228.7184 | [5 empty] | -19.6042 | -2.9157 | 5614.3483 | [5 empty] | 222.886 | 255.9871 | 228.4493 | [7 empty] | -19.9862 | -2.7333 | 0.4232 | 5611.6706 | 0.2787 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.1933 | -74.7244 | 49.8249 | 21036.5736 | 11.3992 | [6 empty] | 242.9153 | 264.1075 | 326.7041 | [5 empty] | -20.5822 | -28.1157 | 7740.5748 | [5 empty] | 244.0578 | 265.121 | 324.4772 | [7 empty] | -20.1105 | -27.303 | 0.9397 | 7626.0707 | 0.3001 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.4985 | -105.3312 | 53.1342 | 4.391e+18 | 10.4756 | [6 empty] | 267.3885 | 274.4795 | 448.8064 | [5 empty] | -21.6622 | -54.9349 | 12511.8012 | [5 empty] | 267.6147 | 275.2173 | 440.542 | [7 empty] | -21.109 | -52.8962 | 2.1125 | 11870.0857 | 0.3825 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.2769 | 91.1832 | 36.6965 | 3273.9454 | 8.5278 | [6 empty] | 236.3344 | 337.4018 | 43.296 | [5 empty] | -36.5446 | 74.5933 | 3152.4789 | [5 empty] | 235.5019 | 336.6551 | 43.3816 | [7 empty] | -36.7589 | 74.5019 | 0.233 | 3155.8161 | 0.1 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.412 | 88.532 | 35.947 | 3323.9786 | 8.6483 | [6 empty] | 236.7121 | 337.5619 | 45.1801 | [5 empty] | -36.5434 | 73.9772 | 3165.1583 | [5 empty] | 235.786 | 336.7264 | 45.1891 | [7 empty] | -36.7701 | 73.9016 | 0.239 | 3168.2241 | 0.0995 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.3309 | 79.363 | 32.9043 | 3492.1068 | 9.1735 | [6 empty] | 238.624 | 338.3722 | 54.7193 | [5 empty] | -36.5378 | 70.884 | 3230.077 | [5 empty] | 238.5523 | 337.9171 | 54.5893 | [7 empty] | -36.3303 | 70.8374 | 0.2127 | 3228.0747 | 0.0649 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -67.8083 | 62.2319 | 31.3377 | 3873.2315 | 10.7548 | [6 empty] | 242.9049 | 340.1865 | 76.0777 | [5 empty] | -36.5271 | 64.1122 | 3380.3125 | [5 empty] | 241.8749 | 339.7325 | 76.9065 | [7 empty] | -37.1075 | 63.8625 | 0.6319 | 3392.4176 | 0.2505 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -66.7376 | 38.9671 | 33.3279 | 4534.1293 | 12.9885 | [6 empty] | 250.216 | 343.285 | 112.5544 | [5 empty] | -36.5141 | 53.0131 | 3654.9468 | [5 empty] | 250.2533 | 343.0175 | 112.4289 | [7 empty] | -36.336 | 52.9848 | 0.1803 | 3653.1271 | 0.055 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -65.0452 | 11.6781 | 38.45 | 5612.6599 | 16.1659 | [6 empty] | 261.1318 | 347.9112 | 167.0156 | [5 empty] | -36.5062 | 37.4449 | 4113.4023 | [5 empty] | 261.0886 | 347.426 | 168.1319 | [7 empty] | -36.3937 | 37.0194 | 0.4402 | 4125.2281 | 0.1667 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.611 | -19.1061 | 45.7339 | 7549.6604 | 19.8305 | [6 empty] | 276.1705 | 354.2848 | 242.0473 | [5 empty] | -36.5149 | 17.7367 | 4851.3331 | [5 empty] | 276.9446 | 354.4904 | 239.4671 | [7 empty] | -35.8858 | 18.3842 | 0.9028 | 4813.1762 | 0.4163 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -61.9149 | -50.3447 | 51.5925 | 11445.8394 | 16.1266 | [6 empty] | 295.81 | 362.6082 | 340.0329 | [5 empty] | -36.5547 | -5.4154 | 6039.7518 | [5 empty] | 297.2838 | 363.7732 | 334.2173 | [7 empty] | -35.7034 | -3.8665 | 1.7674 | 5924.8431 | 0.8247 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.572 | -81.1493 | 55.6604 | 24771.8125 | 11.7379 | [6 empty] | 320.2832 | 372.9803 | 462.1353 | [5 empty] | -36.6404 | -30.8963 | 8067.1149 | [5 empty] | 319.5911 | 373.4819 | 452.9237 | [7 empty] | -36.5282 | -28.808 | 2.0913 | 7846.1874 | 0.7865 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -96.6582 | 103.4804 | 46.4369 | 3404.8192 | 8.5233 | [6 empty] | 302.2478 | 460.1461 | 59.9054 | [5 empty] | -53.676 | 85.9044 | 3247.9246 | [5 empty] | 302.886 | 460.0182 | 60.0167 | [7 empty] | -53.2368 | 85.7957 | 0.4524 | 3245.4289 | 0.0955 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -96.596 | 101.1519 | 45.7353 | 3443.3539 | 8.6699 | [6 empty] | 302.6255 | 460.3061 | 61.7895 | [5 empty] | -53.6625 | 85.3904 | 3257.2201 | [5 empty] | 303.8305 | 460.4597 | 62.0825 | [7 empty] | -53.014 | 85.2295 | 0.6681 | 3253.8414 | 0.1397 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.3359 | 93.1859 | 43.0129 | 3573.3987 | 9.185 | [6 empty] | 304.5375 | 461.1164 | 71.3287 | [5 empty] | -53.5947 | 82.8041 | 3304.7196 | [5 empty] | 304.683 | 461.1717 | 71.8364 | [7 empty] | -53.5697 | 82.6654 | 0.141 | 3307.0981 | 0.0565 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.3186 | 78.1616 | 40.8855 | 3862.6788 | 10.534 | [6 empty] | 308.8184 | 462.9307 | 92.6871 | [5 empty] | -53.4467 | 77.1091 | 3413.8794 | [5 empty] | 311.4303 | 463.7611 | 91.7739 | [7 empty] | -52.16 | 77.2658 | 1.2962 | 3398.2645 | 0.383 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -92.6281 | 57.3836 | 40.7446 | 4348.671 | 12.29 | [6 empty] | 316.1294 | 466.0292 | 129.1638 | [5 empty] | -53.205 | 67.6761 | 3610.1678 | [5 empty] | 317.6591 | 466.8304 | 129.9674 | [7 empty] | -52.7019 | 67.4921 | 0.5357 | 3609.3846 | 0.1215 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.2627 | 32.5484 | 43.229 | 5104.6025 | 14.4107 | [6 empty] | 327.0452 | 470.6555 | 183.625 | [5 empty] | -52.8686 | 54.2377 | 3928.948 | [5 empty] | 327.666 | 470.6358 | 184.4254 | [7 empty] | -52.5623 | 53.9917 | 0.3928 | 3931.6688 | 0.0897 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -87.9359 | 3.7848 | 48.5231 | 6355.261 | 17.5115 | [6 empty] | 342.0839 | 477.0291 | 258.6566 | [5 empty] | -52.4487 | 36.8778 | 4423.7799 | [5 empty] | 342.23 | 477.0616 | 259.1967 | [7 empty] | -52.4195 | 36.7518 | 0.1294 | 4427.4114 | 0.0458 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.2333 | -26.148 | 53.6855 | 8434.2047 | 19.0171 | [6 empty] | 361.7234 | 485.3525 | 356.6423 | [5 empty] | -51.9675 | 15.9889 | 5179.0154 | [5 empty] | 362.8662 | 485.7267 | 355.9514 | [7 empty] | -51.4578 | 16.135 | 0.5302 | 5164.6888 | 0.1734 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -82.7288 | -56.4778 | 58.0132 | 12635.6295 | 15.2535 | [6 empty] | 386.1966 | 495.7245 | 478.7447 | [5 empty] | -51.4584 | -7.6137 | 6336.0104 | [5 empty] | 386.9667 | 496.7039 | 469.8168 | [7 empty] | -50.8436 | -5.7403 | 1.9717 | 6212.6146 | 0.8884 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 184.246 | 13.6947 | 60.7816 | 2244.3827 | 10.1124 | [6 empty] | 122.3921 | 62.6636 | 6.2759 | [5 empty] | 123.553 | 16.9753 | 2244.3827 | [5 empty] | 120.8966 | 61.7211 | 6.3321 | [7 empty] | 123.1573 | 16.6583 | 0.5071 | 2244.3827 | 0.3597 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.5922 | -3.1372 | 54.278 | 2244.3827 | 12.5266 | [6 empty] | 124.3041 | 63.4739 | 15.8152 | [5 empty] | 118.9992 | 10.2819 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.5519 | 62.9627 | 15.9341 | [7 empty] | 118.8028 | 10.0142 | 0.332 | 2244.3827 | 0.2434 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.7053 | -30.9828 | 48.4995 | 2244.3827 | 13.0113 | [6 empty] | 128.585 | 65.2882 | 37.1735 | [5 empty] | 109.9158 | -3.2521 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.1696 | 64.9947 | 35.9798 | [7 empty] | 110.4857 | -2.6466 | 0.8315 | 2244.3827 | 0.367 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.0413 | -62.5526 | 49.1881 | 6730.2644 | 12.7144 | [6 empty] | 135.8961 | 68.3868 | 73.6502 | [5 empty] | 97.1891 | -22.7151 | 2244.3826 | [5 empty] | 134.5009 | 67.6121 | 74.7019 | [7 empty] | 96.0233 | -23.5836 | 1.4537 | 2244.3827 | 0.4115 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 104.778 | -92.9656 | 52.0773 | 23007.8636 | 12.3382 | [6 empty] | 146.8118 | 73.013 | 128.1114 | [5 empty] | 82.7215 | -45.7898 | 6970.7196 | [5 empty] | 145.0238 | 72.0629 | 129.8778 | [7 empty] | 81.1268 | -46.9247 | 1.9573 | 7304.7919 | 0.4615 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.3998 | -122.1349 | 54.7072 | 1.0063e+18 | 12.0019 | [6 empty] | 161.8506 | 79.3866 | 203.1431 | [5 empty] | 68.3462 | -70.1536 | 19869.3146 | [5 empty] | 160.179 | 78.555 | 202.665 | [7 empty] | 67.5716 | -70.3412 | 0.797 | 20816.6111 | 0.233 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 69.9431 | -147.9629 | 55.6585 | 2.9273e+18 | 11.5595 | [6 empty] | 181.49 | 87.71 | 301.1287 | [5 empty] | 55.2049 | -94.2912 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 180.9845 | 87.506 | 299.362 | [7 empty] | 55.3099 | -93.9254 | 0.3805 | 6.4036e+17 | 0.0813 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.1734 | -171.1522 | 55.4311 | 2.9273e+18 | 10.926 | [6 empty] | 205.9632 | 98.082 | 423.2311 | [5 empty] | 43.8189 | -117.3539 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 205.6656 | 97.9639 | 419.2303 | [7 empty] | 44.3772 | -116.6226 | 0.92 | 2.9273e+18 | 0.167 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.6489 | 21.1328 | 58.9343 | 2244.3827 | 9.6199 | [6 empty] | 123.0316 | 64.3976 | 4.6481 | [5 empty] | 121.7471 | 19.1742 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.299 | 64.0531 | 4.4022 | [7 empty] | 121.4562 | 19.3072 | 0.3198 | 2244.3827 | 0.3177 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.534 | 15.9628 | 55.7175 | 2244.3827 | 10.1516 | [6 empty] | 123.4092 | 64.5577 | 6.5322 | [5 empty] | 120.8472 | 17.8133 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.0111 | 64.351 | 6.2823 | [7 empty] | 120.8022 | 17.9539 | 0.1476 | 2244.3827 | 0.2529 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 164.906 | -0.5721 | 49.8278 | 2244.3827 | 12.5302 | [6 empty] | 125.3212 | 65.368 | 16.0715 | [5 empty] | 116.4852 | 11.1851 | 2244.3827 | [5 empty] | 124.1369 | 64.8974 | 16.1156 | [7 empty] | 115.5462 | 11.1021 | 0.9426 | 2244.3827 | 0.1696 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.5307 | -28.1323 | 44.9679 | 2244.3827 | 13.1788 | [6 empty] | 129.6021 | 67.1823 | 37.4298 | [5 empty] | 107.7585 | -2.2495 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.1394 | 66.5059 | 37.8628 | [7 empty] | 106.5896 | -2.7013 | 1.2532 | 2244.3827 | 0.3452 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.2548 | -59.6975 | 46.536 | 6464.0621 | 12.9622 | [6 empty] | 136.9132 | 70.2808 | 73.9065 | [5 empty] | 95.4738 | -21.64 | 2244.3826 | [5 empty] | 135.1832 | 69.5686 | 75.4185 | [7 empty] | 93.5593 | -22.6308 | 2.1557 | 2244.3827 | 0.5038 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 102.0137 | -90.4049 | 50.1075 | 19563.4009 | 12.6454 | [6 empty] | 147.829 | 74.907 | 128.3677 | [5 empty] | 81.4286 | -44.721 | 6832.7924 | [5 empty] | 147.0309 | 74.646 | 129.2972 | [7 empty] | 80.4655 | -45.1698 | 1.0626 | 6975.4106 | 0.2086 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.3373 | -120.0021 | 53.2705 | 6.4036e+17 | 12.3229 | [6 empty] | 162.8677 | 81.2806 | 203.3994 | [5 empty] | 67.3917 | -69.1741 | 18507.2452 | [5 empty] | 162.292 | 81.2879 | 201.1791 | [7 empty] | 67.4025 | -68.4041 | 0.77 | 17684.9726 | 0.1645 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.2987 | -146.3068 | 54.6278 | 2.9273e+18 | 11.8424 | [6 empty] | 182.5071 | 89.6041 | 301.385 | [5 empty] | 54.4932 | -93.4523 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 182.7743 | 89.9781 | 296.2362 | [7 empty] | 55.5702 | -92.0099 | 1.8001 | 6.4036e+17 | 0.3523 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 55.8036 | -169.8535 | 54.6413 | 2.9273e+18 | 11.1494 | [6 empty] | 206.9803 | 99.9761 | 423.4874 | [5 empty] | 43.271 | -116.6688 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 206.3759 | 100.2062 | 419.4793 | [7 empty] | 43.3436 | -115.7625 | 0.9092 | 2.9273e+18 | 0.1604 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.5965 | 27.943 | 45.7804 | 2244.3827 | 10.5486 | [6 empty] | 128.1811 | 73.987 | 5.9457 | [5 empty] | 109.078 | 23.0526 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.7804 | 73.7299 | 5.7683 | [7 empty] | 109.0576 | 23.1144 | 0.0651 | 2244.3827 | 0.1686 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.089 | 23.1625 | 42.7632 | 2244.3827 | 10.5068 | [6 empty] | 128.5587 | 74.1471 | 7.8298 | [5 empty] | 108.3487 | 21.7614 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.1256 | 73.8694 | 7.8888 | [7 empty] | 108.1906 | 21.6521 | 0.1922 | 2244.3827 | 0.1232 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 142.2863 | 7.4279 | 38.3386 | 2244.3827 | 12.8658 | [6 empty] | 130.4707 | 74.9574 | 17.3691 | [5 empty] | 104.7954 | 15.4456 | 2244.3827 | [5 empty] | 131.1275 | 75.211 | 16.9671 | [7 empty] | 105.5171 | 15.7233 | 0.7733 | 2244.3827 | 0.273 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 126.0919 | -19.3554 | 35.9179 | 2244.3827 | 14.042 | [6 empty] | 134.7516 | 76.7717 | 38.7274 | [5 empty] | 97.5932 | 2.5059 | 2244.3827 | [5 empty] | 133.8067 | 76.3542 | 38.7135 | [7 empty] | 96.954 | 2.4255 | 0.6442 | 2244.3827 | 0.1386 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 107.9576 | -50.8378 | 40.1216 | 5899.2684 | 13.8849 | [6 empty] | 142.0627 | 79.8702 | 75.2041 | [5 empty] | 87.241 | -16.4784 | 2244.3828 | [5 empty] | 141.7002 | 79.6917 | 76.2211 | [7 empty] | 86.6259 | -17.0449 | 0.8362 | 2520.7257 | 0.2577 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 90.9738 | -82.2291 | 45.5851 | 14105.3507 | 13.504 | [6 empty] | 152.9784 | 84.4964 | 129.6654 | [5 empty] | 75.0968 | -39.4983 | 6259.9182 | [5 empty] | 153.3978 | 84.8639 | 128.7545 | [7 empty] | 75.436 | -38.9444 | 0.6495 | 6161.5876 | 0.1942 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 74.7619 | -112.9844 | 50.1828 | 6.4036e+17 | 13.0065 | [6 empty] | 168.0172 | 90.87 | 204.697 | [5 empty] | 62.6322 | -64.2896 | 14119.853 | [5 empty] | 169.1034 | 91.5911 | 202.8577 | [7 empty] | 63.5122 | -63.3803 | 1.2654 | 13351.9233 | 0.3173 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.4058 | -140.5956 | 52.4762 | 2.9273e+18 | 12.2901 | [6 empty] | 187.6566 | 99.1934 | 302.6826 | [5 empty] | 50.8973 | -89.1823 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 187.8043 | 99.5379 | 300.3745 | [7 empty] | 51.2325 | -88.4328 | 0.8211 | 6.4036e+17 | 0.1777 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 49.9894 | -165.2499 | 52.9965 | 2.9273e+18 | 11.4872 | [6 empty] | 212.1298 | 109.5655 | 424.785 | [5 empty] | 40.4811 | -113.1134 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 212.1326 | 109.9927 | 417.8301 | [7 empty] | 41.3759 | -111.5424 | 1.8079 | 2.9273e+18 | 0.3371 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 116.1742 | 38.3973 | 30.8345 | 2244.3827 | 11.0542 | [6 empty] | 139.7108 | 95.4576 | 8.851 | [5 empty] | 86.3988 | 30.3854 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.0892 | 95.0805 | 8.8011 | [7 empty] | 86.1546 | 30.3554 | 0.2461 | 2244.3827 | 0.0924 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 113.428 | 34.1776 | 27.9574 | 2244.3827 | 10.6168 | [6 empty] | 140.0884 | 95.6177 | 10.7352 | [5 empty] | 85.9129 | 29.2241 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.4675 | 95.2463 | 10.8707 | [7 empty] | 85.5851 | 29.08 | 0.3581 | 2244.3827 | 0.1496 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 107.8823 | 19.7518 | 24.6438 | 2244.3827 | 12.5916 | [6 empty] | 142.0004 | 96.428 | 20.2744 | [5 empty] | 83.5258 | 23.5038 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.2941 | 95.9608 | 21.0001 | [7 empty] | 83.0009 | 22.969 | 0.7494 | 2244.3827 | 0.4781 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 96.8015 | -5.4803 | 24.9566 | 2244.3826 | 14.9954 | [6 empty] | 146.2813 | 98.2423 | 41.6328 | [5 empty] | 78.5863 | 11.5796 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.4521 | 98.3534 | 41.4458 | [7 empty] | 78.7169 | 11.7114 | 0.1855 | 2244.3827 | 0.0982 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 84.0486 | -36.2787 | 32.5076 | 5276.1863 | 14.8149 | [6 empty] | 153.5924 | 101.3408 | 78.1095 | [5 empty] | 71.2426 | -6.3998 | 3027.8472 | [5 empty] | 154.0589 | 101.3787 | 77.593 | [7 empty] | 71.9271 | -6.2066 | 0.7112 | 1852.7329 | 0.1623 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 71.6823 | -68.1196 | 40.3122 | 10131.6266 | 14.0764 | [6 empty] | 164.5081 | 105.967 | 132.5707 | [5 empty] | 62.2474 | -28.9271 | 5448.2564 | [5 empty] | 164.4766 | 105.7325 | 131.1179 | [7 empty] | 62.8744 | -28.4805 | 0.7698 | 5377.7257 | 0.2113 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.2193 | -100.1791 | 46.6876 | 73503.2805 | 13.336 | [6 empty] | 179.5468 | 112.3406 | 207.6023 | [5 empty] | 52.5737 | -53.9669 | 9967.0747 | [5 empty] | 179.088 | 112.1508 | 206.3627 | [7 empty] | 52.586 | -53.6216 | 0.3455 | 9881.1117 | 0.0936 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.6359 | -129.4548 | 50.0251 | 2.9273e+18 | 12.4475 | [6 empty] | 199.1863 | 120.6641 | 305.588 | [5 empty] | 43.0511 | -79.7425 | 44196.174 | [5 empty] | 199.6025 | 121.1075 | 298.8222 | [7 empty] | 44.3544 | -77.7835 | 2.3529 | 32632.286 | 0.5367 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 39.0592 | -155.8178 | 51.1362 | 2.9273e+18 | 11.6136 | [6 empty] | 223.6595 | 131.0361 | 427.6903 | [5 empty] | 34.2651 | -104.9068 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 223.6577 | 131.625 | 419.5714 | [7 empty] | 35.1491 | -102.9452 | 2.1516 | 2.9273e+18 | 0.4221 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 73.6299 | 50.7732 | 18.225 | 2244.3827 | 10.1229 | [6 empty] | 159.4016 | 132.1261 | 13.8129 | [5 empty] | 58.8186 | 40.1536 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.5249 | 131.632 | 13.5944 | [7 empty] | 58.4324 | 40.2274 | 0.3931 | 2244.3827 | 0.1918 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 71.6615 | 47.1147 | 15.3466 | 2244.3827 | 9.4554 | [6 empty] | 159.7793 | 132.2861 | 15.6971 | [5 empty] | 58.541 | 39.154 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.3444 | 132.0103 | 15.5602 | [7 empty] | 58.3956 | 39.1918 | 0.1503 | 2244.3827 | 0.0907 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 68.7764 | 34.2313 | 11.6099 | 2244.3827 | 10.1907 | [6 empty] | 161.6912 | 133.0965 | 25.2363 | [5 empty] | 57.1665 | 34.1954 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.8674 | 132.1852 | 26.0554 | [7 empty] | 55.8732 | 33.7076 | 1.3822 | 2244.3827 | 0.3909 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 62.0266 | 11.1263 | 14.7543 | 3050.7764 | 14.4639 | [6 empty] | 165.9721 | 134.9107 | 46.5946 | [5 empty] | 54.262 | 23.6722 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.8783 | 134.1628 | 47.2442 | [7 empty] | 52.5511 | 23.3669 | 1.7379 | 2244.3827 | 0.4246 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.1626 | -18.1567 | 25.8607 | 4799.0348 | 16.385 | [6 empty] | 173.2832 | 138.0093 | 83.0713 | [5 empty] | 49.7885 | 7.3314 | 3241.8022 | [5 empty] | 172.576 | 138.0999 | 82.3137 | [7 empty] | 49.1127 | 7.8043 | 0.8248 | 3236.9604 | 0.4127 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.363 | -49.6309 | 35.7775 | 7791.3541 | 15.0104 | [6 empty] | 184.199 | 142.6355 | 137.5326 | [5 empty] | 44.0444 | -13.9286 | 4746.7725 | [5 empty] | 183.8719 | 142.7404 | 136.6375 | [7 empty] | 43.8115 | -13.4991 | 0.4886 | 4722.3551 | 0.2024 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 37.9485 | -82.396 | 43.8746 | 17535.1738 | 13.8959 | [6 empty] | 199.2377 | 149.0091 | 212.5642 | [5 empty] | 37.5253 | -38.5234 | 7355.9573 | [5 empty] | 199.2192 | 149.4236 | 211.297 | [7 empty] | 37.4006 | -37.9166 | 0.6195 | 7277.6588 | 0.2016 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.5318 | -113.1684 | 48.3974 | 6.4036e+17 | 12.6536 | [6 empty] | 218.8772 | 157.3325 | 310.5498 | [5 empty] | 30.7468 | -64.7715 | 14303.5749 | [5 empty] | 218.1044 | 157.266 | 307.4055 | [7 empty] | 30.6765 | -63.9042 | 0.8701 | 13908.2625 | 0.1998 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.3871 | -141.1993 | 50.0881 | 2.9273e+18 | 11.5789 | [6 empty] | 243.3504 | 167.7045 | 432.6522 | [5 empty] | 24.1663 | -91.1172 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 242.8636 | 168.2447 | 423.9705 | [7 empty] | 24.6806 | -88.9606 | 2.2171 | 268206.0913 | 0.4523 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 32.0055 | 63.8803 | 12.7627 | 2244.3827 | 9.0833 | [6 empty] | 188.8009 | 186.8736 | 21.2212 | [5 empty] | 31.2169 | 51.142 | 2244.3827 | [5 empty] | 189.2079 | 186.2537 | 20.5399 | [7 empty] | 32.3401 | 51.1895 | 1.1242 | 2244.3827 | 0.4029 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.7392 | 60.7043 | 10.4074 | 2244.3826 | 8.5449 | [6 empty] | 189.1786 | 187.0337 | 23.1053 | [5 empty] | 31.0744 | 50.3022 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.9568 | 186.1795 | 22.9919 | [7 empty] | 31.6644 | 50.1148 | 0.619 | 2244.3827 | 0.2696 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.6274 | 49.3669 | 3.3364 | 1962.8794 | 7.9393 | [6 empty] | 191.0906 | 187.844 | 32.6446 | [5 empty] | 30.3639 | 46.1128 | 2401.6473 | [5 empty] | 191.6913 | 187.8055 | 31.929 | [7 empty] | 31.1368 | 46.3233 | 0.801 | 2147.806 | 0.2784 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 26.0014 | 28.6342 | 8.9199 | 3338.9937 | 9.5748 | [6 empty] | 195.3714 | 189.6583 | 54.0029 | [5 empty] | 28.837 | 37.0914 | 1914.9184 | [5 empty] | 194.8748 | 189.3478 | 54.129 | [7 empty] | 28.6051 | 37.0018 | 0.2486 | 1912.4711 | 0.0912 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.8282 | 1.5077 | 21.7122 | 4486.9417 | 17.3046 | [6 empty] | 202.6825 | 192.7568 | 90.4796 | [5 empty] | 26.4152 | 22.7298 | 3342.7875 | [5 empty] | 202.5146 | 192.5463 | 90.0826 | [7 empty] | 26.5061 | 22.8267 | 0.1329 | 3336.6168 | 0.0626 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.7139 | -28.7315 | 32.5974 | 6422.1165 | 17.6576 | [6 empty] | 213.5983 | 197.383 | 144.9408 | [5 empty] | 23.1756 | 3.4051 | 4282.5135 | [5 empty] | 213.3209 | 197.6606 | 144.2913 | [7 empty] | 22.8241 | 3.7667 | 0.5043 | 4272.0281 | 0.3488 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.8596 | -61.2789 | 41.9452 | 10679.6053 | 16.0047 | [6 empty] | 228.637 | 203.7566 | 219.9725 | [5 empty] | 19.3133 | -19.8332 | 5858.7149 | [5 empty] | 228.2671 | 203.6988 | 219.6626 | [7 empty] | 19.1 | -19.7257 | 0.2389 | 5856.6074 | 0.101 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.5126 | -92.8598 | 47.6943 | 30413.8533 | 13.8401 | [6 empty] | 248.2765 | 212.08 | 317.9581 | [5 empty] | 15.077 | -45.6195 | 8856.1345 | [5 empty] | 248.2058 | 212.4447 | 313.2862 | [7 empty] | 15.4183 | -44.2591 | 1.4025 | 8619.1213 | 0.4645 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9375 | -122.2661 | 50.3127 | 2.9273e+18 | 11.9792 | [6 empty] | 272.7497 | 222.452 | 440.0605 | [5 empty] | 10.7403 | -72.4154 | 17695.6362 | [5 empty] | 272.4913 | 223.0831 | 434.8606 | [7 empty] | 10.8212 | -71.0143 | 1.4035 | 16737.1963 | 0.3126 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.3548 | 76.998 | 18.9401 | 1924.529 | 8.3757 | [6 empty] | 229.3046 | 262.2997 | 31.4276 | [5 empty] | 5.9135 | 62.5683 | 1939.2079 | [5 empty] | 227.8034 | 260.9427 | 31.3882 | [7 empty] | 5.6181 | 62.4297 | 0.3263 | 1937.2963 | 0.1618 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0289 | 74.2135 | 17.8385 | 1900.0172 | 8.1931 | [6 empty] | 229.6822 | 262.4597 | 33.3118 | [5 empty] | 5.8473 | 61.8679 | 1931.8422 | [5 empty] | 228.7511 | 261.3901 | 33.6922 | [7 empty] | 5.7677 | 61.5744 | 0.3041 | 1929.5893 | 0.1566 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0474 | 64.3018 | 13.8978 | 3033.7069 | 8.0908 | [6 empty] | 231.5942 | 263.27 | 42.851 | [5 empty] | 5.5158 | 58.3592 | 1897.9558 | [5 empty] | 230.6096 | 262.6604 | 43.1558 | [7 empty] | 5.0805 | 58.212 | 0.4596 | 1894.9135 | 0.1899 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.709 | 45.896 | 14.3403 | 3494.4468 | 9.4555 | [6 empty] | 235.8751 | 265.0843 | 64.2094 | [5 empty] | 4.7945 | 50.7231 | 3034.0953 | [5 empty] | 234.408 | 264.0417 | 64.1348 | [7 empty] | 4.3214 | 50.6425 | 0.4799 | 3041.0766 | 0.2108 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.4161 | 21.1903 | 22.1628 | 4294.0829 | 12.8898 | [6 empty] | 243.1862 | 268.1828 | 100.6861 | [5 empty] | 3.6245 | 38.3382 | 3397.258 | [5 empty] | 241.8904 | 267.3112 | 101.324 | [7 empty] | 3.091 | 38.0237 | 0.6192 | 3413.3434 | 0.2865 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.9057 | -7.2013 | 31.6532 | 5600.486 | 20.051 | [6 empty] | 254.1019 | 272.8091 | 155.1473 | [5 empty] | 2.0082 | 21.2297 | 4007.076 | [5 empty] | 254.15 | 272.8057 | 153.631 | [7 empty] | 2.2385 | 21.6871 | 0.5121 | 3985.784 | 0.2609 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.8074 | -70.1091 | 47.6377 | 13538.2453 | 15.3698 | [6 empty] | 288.7801 | 287.5061 | 328.1646 | [5 empty] | -2.3047 | -24.4252 | 6654.2182 | [5 empty] | 289.7646 | 287.9934 | 322.061 | [7 empty] | -1.2492 | -22.8541 | 1.8927 | 6494.2274 | 0.9381 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -17.9959 | -100.3323 | 51.3812 | 49788.8767 | 12.7215 | [6 empty] | 313.2533 | 297.8781 | 450.2669 | [5 empty] | -4.7848 | -50.6786 | 9796.999 | [5 empty] | 311.5014 | 297.4473 | 446.2766 | [7 empty] | -5.2508 | -49.8447 | 0.9553 | 9688.6768 | 0.2406 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.5139 | 89.695 | 28.5627 | 3043.6681 | 7.9496 | [6 empty] | 282.1993 | 360.8004 | 44.7564 | [5 empty] | -16.6146 | 74.0537 | 1856.3868 | [5 empty] | 280.9797 | 359.7596 | 45.0846 | [7 empty] | -16.9293 | 73.8693 | 0.3647 | 1854.6668 | 0.1614 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.7873 | 87.2063 | 27.782 | 3090.1579 | 7.9626 | [6 empty] | 282.5769 | 360.9604 | 46.6406 | [5 empty] | -16.64 | 73.4677 | 1852.9068 | [5 empty] | 281.7775 | 360.0547 | 46.9238 | [7 empty] | -16.7296 | 73.2804 | 0.2076 | 2977.7223 | 0.1044 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.2009 | 78.5131 | 24.7576 | 3244.3023 | 8.2896 | [6 empty] | 284.4889 | 361.7708 | 56.1798 | [5 empty] | -16.7678 | 70.5237 | 3035.7093 | [5 empty] | 284.1711 | 361.0358 | 56.7067 | [7 empty] | -16.6412 | 70.2455 | 0.3057 | 3038.8416 | 0.1086 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.6484 | 62.211 | 23.6726 | 3588.6487 | 9.8452 | [6 empty] | 288.7698 | 363.5851 | 77.5382 | [5 empty] | -17.0488 | 64.0686 | 3176.2778 | [5 empty] | 287.4175 | 362.0709 | 77.8806 | [7 empty] | -17.1931 | 63.7797 | 0.3229 | 3182.3249 | 0.1589 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -40.8213 | 39.8972 | 26.9671 | 4172.9661 | 12.2749 | [6 empty] | 296.0809 | 366.6836 | 114.0149 | [5 empty] | -17.5127 | 53.4593 | 3429.1154 | [5 empty] | 295.511 | 365.8089 | 112.5956 | [7 empty] | -17.2873 | 53.7221 | 0.3461 | 3418.8329 | 0.1689 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.6253 | 13.6582 | 33.4994 | 5094.2747 | 15.8343 | [6 empty] | 306.9966 | 371.3098 | 168.4761 | [5 empty] | -18.1709 | 38.518 | 3844.4651 | [5 empty] | 307.396 | 371.4496 | 169.1055 | [7 empty] | -18.0455 | 38.3473 | 0.2118 | 3847.9252 | 0.074 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -40.835 | -16.2206 | 41.8598 | 6654.7391 | 21.3775 | [6 empty] | 322.0354 | 377.6834 | 243.5077 | [5 empty] | -19.0175 | 19.5039 | 4501.0219 | [5 empty] | 323.6768 | 378.6804 | 241.2592 | [7 empty] | -18.2766 | 20.1731 | 0.9984 | 4464.5038 | 0.4989 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.7573 | -46.8682 | 48.5441 | 9439.2593 | 17.4305 | [6 empty] | 341.6748 | 386.0068 | 341.4934 | [5 empty] | -20.0324 | -2.9705 | 5527.0222 | [5 empty] | 340.896 | 386.1125 | 341.8152 | [7 empty] | -20.5667 | -2.9568 | 0.5345 | 5536.9012 | 0.2905 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -41.0059 | -77.1487 | 53.1178 | 16137.6747 | 11.1264 | [6 empty] | 366.148 | 396.3788 | 463.5958 | [5 empty] | -21.1771 | -27.8708 | 7180.814 | [5 empty] | 364.7828 | 395.3467 | 459.7142 | [7 empty] | -21.1616 | -27.2753 | 0.5957 | 7134.3457 | 0.2409 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.1327 | 102.0697 | 38.4554 | 3225.8273 | 7.8872 | [6 empty] | 348.1127 | 483.5446 | 61.3658 | [5 empty] | -36.5002 | 85.3542 | 3107.3954 | [5 empty] | 347.3154 | 482.6892 | 61.451 | [7 empty] | -36.5985 | 85.2606 | 0.1358 | 3109.2444 | 0.0641 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -71.1097 | 99.8273 | 37.7036 | 3261.2439 | 7.9643 | [6 empty] | 348.4903 | 483.7047 | 63.25 | [5 empty] | -36.5045 | 84.8593 | 3116.2504 | [5 empty] | 347.1625 | 482.6212 | 63.6971 | [7 empty] | -36.8452 | 84.6795 | 0.3852 | 3121.8576 | 0.1537 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.2073 | 92.2202 | 35.0923 | 3381.1186 | 8.3993 | [6 empty] | 350.4023 | 484.515 | 72.7892 | [5 empty] | -36.5263 | 82.3681 | 3161.4013 | [5 empty] | 349.7386 | 484.0826 | 73.8442 | [7 empty] | -36.8125 | 82.0816 | 0.4049 | 3169.0643 | 0.1791 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -69.9269 | 77.7766 | 33.3639 | 3647.4544 | 9.7896 | [6 empty] | 354.6832 | 486.3293 | 94.1476 | [5 empty] | -36.5751 | 76.8775 | 3264.6265 | [5 empty] | 353.0682 | 485.1529 | 95.4913 | [7 empty] | -37.1099 | 76.4719 | 0.6711 | 3276.823 | 0.273 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.2015 | 57.7357 | 34.0547 | 4088.1639 | 11.6836 | [6 empty] | 361.9943 | 489.4278 | 130.6243 | [5 empty] | -36.6584 | 67.7691 | 3448.8164 | [5 empty] | 362.5749 | 489.6613 | 130.1933 | [7 empty] | -36.3925 | 67.8689 | 0.284 | 3444.0804 | 0.1017 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -67.9619 | 33.7072 | 37.6232 | 4760.5943 | 14.0156 | [6 empty] | 372.91 | 494.054 | 185.0855 | [5 empty] | -36.7824 | 54.763 | 3745.2781 | [5 empty] | 373.1764 | 493.7457 | 184.4925 | [7 empty] | -36.4581 | 54.8222 | 0.3297 | 3739.9102 | 0.1109 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -66.9037 | 5.7544 | 43.9435 | 5838.6464 | 17.8401 | [6 empty] | 387.9488 | 500.4276 | 260.1171 | [5 empty] | -36.9529 | 37.9099 | 4200.8413 | [5 empty] | 387.4915 | 500.105 | 260.2812 | [7 empty] | -37.0801 | 37.8427 | 0.1439 | 4204.2824 | 0.0566 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.5122 | -23.6021 | 49.9693 | 7540.6587 | 20.8692 | [6 empty] | 407.5882 | 508.7511 | 358.1028 | [5 empty] | -37.1744 | 17.555 | 4886.4554 | [5 empty] | 407.1948 | 508.4823 | 353.658 | [7 empty] | -36.9501 | 18.4301 | 0.9034 | 4850.178 | 0.4312 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.2943 | -53.3534 | 54.8335 | 10607.4069 | 16.2856 | [6 empty] | 432.0614 | 519.1231 | 480.2051 | [5 empty] | -37.4488 | -5.5409 | 5912.0544 | [5 empty] | 431.0593 | 518.163 | 475.5952 | [7 empty] | -37.2648 | -4.83 | 0.7343 | 5872.4654 | 0.3744 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.907 | 17.3319 | 63.9141 | 2244.3827 | 9.4971 | [6 empty] | 182.2882 | 93.2204 | 8.1832 | [5 empty] | 149.0986 | 21.0056 | 2244.3827 | [5 empty] | 180.7093 | 92.2915 | 8.2993 | [7 empty] | 148.65 | 20.7464 | 0.5181 | 2244.3827 | 0.3043 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.848 | 2.6338 | 57.9733 | 2244.3827 | 12.4115 | [6 empty] | 184.2001 | 94.0307 | 17.7225 | [5 empty] | 145.3255 | 15.522 | 2244.3827 | [5 empty] | 181.9015 | 92.7799 | 17.8661 | [7 empty] | 144.4688 | 15.1822 | 0.9216 | 2244.3827 | 0.3729 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 181.6373 | -22.6885 | 51.6022 | 2244.3827 | 13.4389 | [6 empty] | 188.481 | 95.845 | 39.0808 | [5 empty] | 137.5239 | 4.0845 | 2244.3827 | [5 empty] | 186.8347 | 94.7878 | 39.142 | [7 empty] | 137.1663 | 3.7289 | 0.5043 | 2244.3827 | 0.3043 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.4841 | -52.7905 | 51.2646 | 2244.3827 | 12.9949 | [6 empty] | 195.7921 | 98.9435 | 75.5575 | [5 empty] | 125.9417 | -13.1792 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.7467 | 98.7779 | 75.2317 | [7 empty] | 126.261 | -13.121 | 0.3245 | 2244.3827 | 0.0587 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 136.3576 | -83.1638 | 54.2056 | 8991.5223 | 12.3162 | [6 empty] | 206.7079 | 103.5697 | 130.0187 | [5 empty] | 111.7884 | -34.8461 | 3917.8866 | [5 empty] | 206.611 | 103.4003 | 130.2367 | [7 empty] | 111.8189 | -35.018 | 0.1746 | 3937.4797 | 0.0602 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 115.0608 | -113.3484 | 57.404 | 47297.4963 | 11.6922 | [6 empty] | 221.7466 | 109.9433 | 205.0504 | [5 empty] | 96.621 | -58.9867 | 7765.2213 | [5 empty] | 220.3964 | 109.3982 | 203.8912 | [7 empty] | 96.2093 | -58.7868 | 0.4577 | 7765.252 | 0.1244 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.2993 | -140.5565 | 58.7361 | 6.4036e+17 | 10.9432 | [6 empty] | 241.386 | 118.2668 | 303.036 | [5 empty] | 81.7645 | -83.912 | 19952.8746 | [5 empty] | 240.3149 | 117.864 | 299.3793 | [7 empty] | 82.0343 | -83.101 | 0.8547 | 19079.9984 | 0.1726 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 82.0657 | -165.2842 | 58.6275 | 2.9273e+18 | 10.1834 | [6 empty] | 265.8592 | 128.6388 | 425.1384 | [5 empty] | 68.1479 | -108.3327 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 265.7475 | 128.8163 | 417.9743 | [7 empty] | 69.2766 | -106.7894 | 1.912 | 6.4036e+17 | 0.3197 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.6971 | 23.6926 | 62.1355 | 2244.3827 | 9.0805 | [6 empty] | 182.9276 | 94.9544 | 6.5554 | [5 empty] | 147.5685 | 22.7737 | 2244.3827 | [5 empty] | 182.515 | 94.7789 | 6.4039 | [7 empty] | 147.4177 | 22.8526 | 0.1702 | 2244.3827 | 0.1518 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 206.0524 | 19.2019 | 59.2805 | 2244.3827 | 9.4913 | [6 empty] | 183.3053 | 95.1144 | 8.4395 | [5 empty] | 146.8233 | 21.6693 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.8682 | 95.3643 | 8.2627 | [7 empty] | 147.2039 | 21.7959 | 0.4012 | 2244.3827 | 0.1712 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.6791 | 4.7278 | 53.7617 | 2244.3827 | 12.2886 | [6 empty] | 185.2172 | 95.9248 | 17.9788 | [5 empty] | 143.1613 | 16.2256 | 2244.3827 | [5 empty] | 184.5392 | 95.6485 | 17.638 | [7 empty] | 142.9286 | 16.3962 | 0.2885 | 2244.3827 | 0.1882 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.5658 | -20.3287 | 48.1072 | 2244.3827 | 13.4498 | [6 empty] | 189.4981 | 97.7391 | 39.3371 | [5 empty] | 135.5787 | 4.8578 | 2244.3827 | [5 empty] | 189.957 | 97.891 | 38.761 | [7 empty] | 136.1644 | 5.1648 | 0.6612 | 2244.3827 | 0.2079 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 154.5496 | -50.3297 | 48.57 | 2244.3828 | 13.0796 | [6 empty] | 196.8092 | 100.8376 | 75.8138 | [5 empty] | 124.2952 | -12.3334 | 2244.3827 | [5 empty] | 196.47 | 100.8158 | 76.3533 | [7 empty] | 123.7164 | -12.541 | 0.6149 | 2244.3827 | 0.1148 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 133.3067 | -80.83 | 52.1399 | 8649.9987 | 12.4346 | [6 empty] | 207.725 | 105.4638 | 130.275 | [5 empty] | 110.464 | -33.9602 | 3898.4962 | [5 empty] | 207.1851 | 105.4496 | 130.4806 | [7 empty] | 109.8364 | -33.9784 | 0.6278 | 3937.7772 | 0.0793 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 112.6798 | -111.255 | 55.822 | 36525.882 | 11.8239 | [6 empty] | 222.7637 | 111.8374 | 205.3067 | [5 empty] | 95.591 | -58.1131 | 7646.8831 | [5 empty] | 222.5559 | 112.0388 | 201.3958 | [7 empty] | 96.2788 | -56.7429 | 1.5332 | 7379.0272 | 0.331 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.3983 | -138.7751 | 57.5132 | 6.4036e+17 | 11.0832 | [6 empty] | 242.4031 | 120.1608 | 303.2923 | [5 empty] | 80.9735 | -83.1002 | 19003.0476 | [5 empty] | 241.2261 | 120.0719 | 300.7367 | [7 empty] | 80.6314 | -82.3979 | 0.7813 | 18462.296 | 0.1347 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.4572 | -163.8038 | 57.6564 | 2.9273e+18 | 10.3298 | [6 empty] | 266.8763 | 130.5328 | 425.3947 | [5 empty] | 67.5354 | -107.6141 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 266.5361 | 130.7654 | 419.3965 | [7 empty] | 68.2282 | -106.2646 | 1.517 | 6.4036e+17 | 0.2554 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.537 | 29.5238 | 49.9788 | 2244.3827 | 9.4654 | [6 empty] | 188.0771 | 104.5438 | 7.853 | [5 empty] | 136.688 | 25.9245 | 2244.3827 | [5 empty] | 187.195 | 104.0055 | 7.5379 | [7 empty] | 136.6137 | 26.0061 | 0.1104 | 2244.3827 | 0.2419 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 183.3011 | 25.3199 | 47.2584 | 2244.3827 | 9.393 | [6 empty] | 188.4547 | 104.7038 | 9.7371 | [5 empty] | 136.045 | 24.8615 | 2244.3827 | [5 empty] | 187.5717 | 104.1695 | 9.584 | [7 empty] | 135.886 | 24.8493 | 0.1594 | 2244.3827 | 0.1256 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 174.9035 | 11.4295 | 42.8153 | 2244.3827 | 11.987 | [6 empty] | 190.3667 | 105.5141 | 19.2764 | [5 empty] | 132.8771 | 19.6106 | 2244.3827 | [5 empty] | 189.3219 | 104.9677 | 19.3625 | [7 empty] | 132.417 | 19.4746 | 0.4798 | 2244.3827 | 0.1551 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 158.9444 | -12.9302 | 39.1179 | 2244.3827 | 13.6529 | [6 empty] | 194.6476 | 107.3284 | 40.6347 | [5 empty] | 126.2751 | 8.5856 | 2244.3827 | [5 empty] | 193.9122 | 107.171 | 40.8044 | [7 empty] | 125.5557 | 8.5399 | 0.7208 | 2244.3827 | 0.0927 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 140.2835 | -42.6043 | 41.885 | 3683.171 | 13.4349 | [6 empty] | 201.9587 | 110.427 | 77.1114 | [5 empty] | 116.3432 | -8.2354 | 2244.3827 | [5 empty] | 201.2117 | 110.1783 | 77.2373 | [7 empty] | 115.7873 | -8.3178 | 0.562 | 2244.3827 | 0.094 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 121.9319 | -73.3474 | 47.2532 | 7826.177 | 12.7841 | [6 empty] | 212.8744 | 115.0532 | 131.5726 | [5 empty] | 103.9934 | -29.6315 | 3819.7827 | [5 empty] | 211.8459 | 114.4491 | 131.9396 | [7 empty] | 103.5153 | -29.9783 | 0.5906 | 3878.9184 | 0.1754 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 103.6735 | -104.4 | 52.2884 | 22459.8129 | 12.1669 | [6 empty] | 227.9132 | 121.4268 | 206.6043 | [5 empty] | 90.4981 | -53.7987 | 7129.1976 | [5 empty] | 226.7558 | 121.0699 | 208.3752 | [7 empty] | 89.3026 | -54.4261 | 1.3502 | 7288.8468 | 0.2481 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 88.1015 | -132.7884 | 54.8748 | 6.4036e+17 | 11.407 | [6 empty] | 247.5526 | 129.7502 | 304.5899 | [5 empty] | 77.0208 | -79.044 | 15536.9661 | [5 empty] | 246.8917 | 129.7007 | 304.7827 | [7 empty] | 76.4692 | -79.0616 | 0.5519 | 15676.6053 | 0.0893 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.2764 | -158.6405 | 55.5356 | 2.9273e+18 | 10.6488 | [6 empty] | 272.0258 | 140.1222 | 426.6923 | [5 empty] | 64.4496 | -103.9813 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 271.468 | 140.4607 | 419.011 | [7 empty] | 65.174 | -102.199 | 1.9238 | 1.3722e+17 | 0.3333 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 150.856 | 38.8346 | 35.4321 | 2244.3827 | 9.4777 | [6 empty] | 199.6068 | 126.0144 | 10.7583 | [5 empty] | 116.0604 | 32.1487 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.7395 | 124.7912 | 10.8367 | [7 empty] | 115.5867 | 31.9042 | 0.533 | 2244.3827 | 0.2752 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 148.1584 | 35.0462 | 32.8064 | 2244.3827 | 8.9787 | [6 empty] | 199.9844 | 126.1745 | 12.6425 | [5 empty] | 115.5822 | 31.1665 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.0716 | 124.9375 | 12.7047 | [7 empty] | 115.0778 | 30.9278 | 0.558 | 2244.3827 | 0.2707 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 142.2622 | 22.1122 | 29.3456 | 2244.3827 | 11.1454 | [6 empty] | 201.8964 | 126.9848 | 22.1817 | [5 empty] | 113.2163 | 26.2962 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.8753 | 125.6515 | 22.7249 | [7 empty] | 112.5367 | 25.765 | 0.8626 | 2244.3827 | 0.479 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 130.4576 | -0.9722 | 27.9499 | 2244.3827 | 13.8824 | [6 empty] | 206.1773 | 128.7991 | 43.5401 | [5 empty] | 108.2294 | 15.972 | 2244.3827 | [5 empty] | 206.6521 | 128.7975 | 42.3632 | [7 empty] | 109.163 | 16.4544 | 1.0508 | 2244.3827 | 0.362 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 116.4054 | -29.8559 | 33.762 | 3752.3471 | 14.0958 | [6 empty] | 213.4884 | 131.8976 | 80.0168 | [5 empty] | 100.5824 | -0.0313 | 2244.3827 | [5 empty] | 212.3195 | 131.3411 | 80.5942 | [7 empty] | 99.8325 | -0.3839 | 0.8286 | 2244.3827 | 0.2312 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.2685 | -60.5591 | 41.367 | 6837.8484 | 13.3087 | [6 empty] | 224.4041 | 136.5238 | 134.478 | [5 empty] | 90.8259 | -20.8062 | 3716.5027 | [5 empty] | 222.8425 | 135.9159 | 136.6736 | [7 empty] | 89.3428 | -21.731 | 1.7478 | 3850.8263 | 0.4284 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 87.6392 | -92.2927 | 48.1398 | 14473.7132 | 12.6249 | [6 empty] | 239.4429 | 142.8974 | 209.5096 | [5 empty] | 79.8445 | -44.7882 | 6307.4604 | [5 empty] | 239.0908 | 142.8945 | 210.194 | [7 empty] | 79.3728 | -44.9664 | 0.5042 | 6346.701 | 0.0951 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 74.8166 | -121.8065 | 51.8464 | 1.3722e+17 | 11.7761 | [6 empty] | 259.0823 | 151.2208 | 307.4953 | [5 empty] | 68.5403 | -70.3413 | 11578.072 | [5 empty] | 258.5675 | 151.2356 | 305.6162 | [7 empty] | 68.4826 | -69.805 | 0.5394 | 11415.9885 | 0.11 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 62.8998 | -148.8266 | 53.1101 | 2.9273e+18 | 10.9698 | [6 empty] | 283.5555 | 161.5928 | 429.5976 | [5 empty] | 57.6931 | -95.9723 | 63872.1606 | [5 empty] | 283.8164 | 162.0561 | 420.9531 | [7 empty] | 58.9995 | -93.9526 | 2.4053 | 43034.0453 | 0.4614 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.2695 | 50.2881 | 22.2967 | 2244.3827 | 9.0679 | [6 empty] | 219.2977 | 162.6829 | 15.7202 | [5 empty] | 89.0485 | 40.8937 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.8293 | 162.8759 | 15.218 | [7 empty] | 90.575 | 40.9593 | 1.5279 | 2244.3827 | 0.2674 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 107.1862 | 46.9369 | 19.7034 | 2244.3827 | 8.3076 | [6 empty] | 219.6753 | 162.8429 | 17.6043 | [5 empty] | 88.7368 | 40.02 | 2244.3827 | [5 empty] | 219.8606 | 162.862 | 17.3635 | [7 empty] | 88.9759 | 40.1097 | 0.2554 | 2244.3827 | 0.086 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 103.6387 | 35.1729 | 16.4597 | 2244.3827 | 9.3902 | [6 empty] | 221.5873 | 163.6532 | 27.1436 | [5 empty] | 87.1865 | 35.6689 | 2244.3827 | [5 empty] | 221.7069 | 163.6313 | 27.4541 | [7 empty] | 87.251 | 35.5027 | 0.1783 | 2244.3827 | 0.1541 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 95.6981 | 13.8065 | 17.2307 | 2244.3827 | 13.4227 | [6 empty] | 225.8682 | 165.4675 | 48.5019 | [5 empty] | 83.8763 | 26.3422 | 2244.3827 | [5 empty] | 225.6432 | 165.2362 | 48.9664 | [7 empty] | 83.78 | 26.0857 | 0.274 | 2244.3827 | 0.1919 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.1782 | -13.6677 | 26.3653 | 3788.4551 | 15.4449 | [6 empty] | 233.1793 | 168.566 | 84.9786 | [5 empty] | 78.686 | 11.6106 | 2244.3827 | [5 empty] | 232.4852 | 167.9339 | 86.2781 | [7 empty] | 78.3436 | 10.9317 | 0.7603 | 2244.3827 | 0.4401 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.4057 | -43.7938 | 36.0814 | 5985.7731 | 14.3745 | [6 empty] | 244.095 | 173.1923 | 139.4398 | [5 empty] | 71.857 | -8.0003 | 3636.6945 | [5 empty] | 245.4227 | 174.1778 | 137.8416 | [7 empty] | 72.497 | -7.1762 | 1.0435 | 3571.8905 | 0.4236 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 65.7468 | -75.752 | 44.5011 | 10376.2942 | 13.405 | [6 empty] | 259.1337 | 179.5658 | 214.4715 | [5 empty] | 63.8841 | -31.2899 | 5480.3456 | [5 empty] | 259.7392 | 180.2212 | 211.7349 | [7 empty] | 64.3819 | -30.2367 | 1.1649 | 5379.5201 | 0.3748 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.1948 | -106.1983 | 49.3998 | 31017.6103 | 12.2971 | [6 empty] | 278.7732 | 187.8893 | 312.4571 | [5 empty] | 55.3502 | -56.8057 | 8678.6089 | [5 empty] | 278.8448 | 188.6249 | 307.6924 | [7 empty] | 55.6794 | -55.2712 | 1.5694 | 8405.3394 | 0.4036 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 46.8023 | -134.4562 | 51.4381 | 6.4036e+17 | 11.2836 | [6 empty] | 303.2464 | 198.2613 | 434.5595 | [5 empty] | 46.8431 | -83.0181 | 18386.7525 | [5 empty] | 301.7501 | 198.6428 | 432.6709 | [7 empty] | 45.8496 | -82.3497 | 1.1974 | 18112.0112 | 0.2534 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 66.6965 | 62.8249 | 13.3582 | 2244.3827 | 8.49 | [6 empty] | 248.697 | 217.4304 | 23.1285 | [5 empty] | 60.1372 | 51.1881 | 2244.3827 | [5 empty] | 246.8531 | 216.0449 | 23.0598 | [7 empty] | 59.7261 | 51.0563 | 0.4317 | 2244.3827 | 0.1677 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.2893 | 59.851 | 10.8266 | 2244.3827 | 7.7356 | [6 empty] | 249.0746 | 217.5904 | 25.0126 | [5 empty] | 59.9525 | 50.4311 | 2244.3827 | [5 empty] | 247.8707 | 216.5233 | 25.0664 | [7 empty] | 59.8111 | 50.2559 | 0.2252 | 2244.3827 | 0.1331 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.4978 | 49.3066 | 5.2 | 2244.3827 | 7.2205 | [6 empty] | 250.9866 | 218.4007 | 34.5518 | [5 empty] | 59.0299 | 46.6463 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.7627 | 217.794 | 34.5019 | [7 empty] | 59.3789 | 46.5128 | 0.3737 | 2244.3827 | 0.1642 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.6319 | 29.8887 | 8.7094 | 1917.0575 | 10.1354 | [6 empty] | 255.2675 | 220.215 | 55.9102 | [5 empty] | 57.0366 | 38.4508 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.4586 | 219.5849 | 57.2974 | [7 empty] | 55.7202 | 37.9579 | 1.4056 | 2244.3827 | 0.3405 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 52.781 | 4.2739 | 21.0295 | 3811.0649 | 16.2862 | [6 empty] | 262.5786 | 223.3135 | 92.3869 | [5 empty] | 53.8464 | 25.2763 | 1922.3963 | [5 empty] | 263.1727 | 223.7328 | 92.2455 | [7 empty] | 54.0316 | 25.3949 | 0.2199 | 1925.1612 | 0.0779 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 46.7713 | -24.6223 | 32.0463 | 5356.3978 | 17.0295 | [6 empty] | 273.4943 | 227.9398 | 146.8481 | [5 empty] | 49.525 | 7.3055 | 3587.3014 | [5 empty] | 273.446 | 228.1305 | 145.752 | [7 empty] | 49.5276 | 7.7295 | 0.424 | 3569.141 | 0.2779 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 39.8254 | -56.1348 | 41.7102 | 8109.727 | 15.2822 | [6 empty] | 288.533 | 234.3134 | 221.8798 | [5 empty] | 44.2952 | -14.6648 | 4835.568 | [5 empty] | 287.1214 | 233.6593 | 220.9079 | [7 empty] | 43.841 | -14.4892 | 0.487 | 4835.6955 | 0.1479 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.4661 | -86.9725 | 47.7532 | 14791.6125 | 13.6153 | [6 empty] | 308.1725 | 242.6368 | 319.8654 | [5 empty] | 38.4687 | -39.482 | 6840.9124 | [5 empty] | 306.7059 | 242.2407 | 317.8224 | [7 empty] | 37.9823 | -38.9962 | 0.6875 | 6812.8004 | 0.1836 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 26.8689 | -116.2635 | 50.8457 | 123878.8559 | 12.0878 | [6 empty] | 332.6457 | 253.0088 | 441.9678 | [5 empty] | 32.4174 | -65.7215 | 10873.5291 | [5 empty] | 331.5983 | 253.866 | 433.7511 | [7 empty] | 32.2811 | -63.5726 | 2.1532 | 10403.3675 | 0.501 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.1918 | 75.6692 | 14.785 | 2244.3826 | 8.0514 | [6 empty] | 289.2006 | 292.8564 | 33.3349 | [5 empty] | 32.3511 | 62.2282 | 2244.3826 | [5 empty] | 288.1275 | 291.6017 | 33.1543 | [7 empty] | 32.4299 | 62.1145 | 0.1384 | 2244.3826 | 0.1064 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.3736 | 73.0123 | 13.3399 | 2395.9007 | 7.626 | [6 empty] | 289.5782 | 293.0165 | 35.2191 | [5 empty] | 32.2492 | 61.5808 | 2244.3826 | [5 empty] | 287.7086 | 291.4619 | 35.4865 | [7 empty] | 31.8529 | 61.3316 | 0.4682 | 2244.3826 | 0.1835 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.7926 | 63.6387 | 8.7396 | 1963.0061 | 6.8694 | [6 empty] | 291.4902 | 293.8268 | 44.7583 | [5 empty] | 31.7383 | 58.3341 | 2425.1393 | [5 empty] | 289.5822 | 292.2171 | 45.438 | [7 empty] | 31.2908 | 57.9284 | 0.604 | 2446.2706 | 0.2318 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.0609 | 46.1801 | 9.9497 | 3113.3072 | 7.3341 | [6 empty] | 295.7711 | 295.6411 | 66.1166 | [5 empty] | 30.6241 | 51.2463 | 1960.032 | [5 empty] | 296.2101 | 295.0994 | 65.7204 | [7 empty] | 31.3839 | 51.1915 | 0.7618 | 1966.2836 | 0.293 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.9003 | 22.6711 | 19.6925 | 3824.1791 | 10.4801 | [6 empty] | 303.0822 | 298.7396 | 102.5933 | [5 empty] | 28.811 | 39.688 | 3020.0111 | [5 empty] | 302.0797 | 297.6129 | 103.4026 | [7 empty] | 28.7034 | 39.242 | 0.4587 | 3031.7191 | 0.2205 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.7652 | -4.5411 | 30.0417 | 4924.7539 | 19.5623 | [6 empty] | 313.998 | 303.3658 | 157.0546 | [5 empty] | 26.2946 | 23.5949 | 3558.0495 | [5 empty] | 312.4073 | 302.2167 | 158.3398 | [7 empty] | 25.7209 | 23.0549 | 0.7878 | 3584.0156 | 0.3025 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.7946 | -34.9667 | 40.0245 | 6767.8808 | 18.9706 | [6 empty] | 329.0367 | 309.7394 | 232.0862 | [5 empty] | 23.1536 | 3.4121 | 4399.1221 | [5 empty] | 329.1895 | 309.3997 | 229.3225 | [7 empty] | 23.8005 | 4.0258 | 0.8916 | 4360.009 | 0.4247 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.2068 | -65.5289 | 46.8727 | 10172.563 | 16.7727 | [6 empty] | 348.6761 | 318.0628 | 330.0718 | [5 empty] | 19.5265 | -20.0436 | 5705.3734 | [5 empty] | 346.7746 | 316.9368 | 329.4402 | [7 empty] | 19.016 | -20.0891 | 0.5126 | 5721.4332 | 0.2264 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2372 | -95.3331 | 51.0475 | 19972.8322 | 14.2815 | [6 empty] | 373.1493 | 328.4349 | 452.1742 | [5 empty] | 15.6116 | -45.569 | 7881.1879 | [5 empty] | 371.5318 | 328.4111 | 445.1686 | [7 empty] | 15.4063 | -44.0094 | 1.573 | 7723.9324 | 0.4604 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.6201 | 88.2574 | 22.9234 | 1913.5498 | 7.7113 | [6 empty] | 342.0953 | 391.3572 | 46.6637 | [5 empty] | 6.9472 | 73.5309 | 1939.8101 | [5 empty] | 341.5933 | 390.8959 | 46.2624 | [7 empty] | 6.9178 | 73.6068 | 0.0814 | 1940.5906 | 0.0489 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -10.9983 | 85.8514 | 22.0426 | 1896.7696 | 7.5988 | [6 empty] | 342.4729 | 391.5172 | 48.5479 | [5 empty] | 6.8951 | 72.9789 | 1934.8316 | [5 empty] | 343.7714 | 391.8398 | 48.0485 | [7 empty] | 7.6284 | 73.0608 | 0.7379 | 1939.3519 | 0.2564 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8233 | 77.5343 | 18.9328 | 2983.2368 | 7.5891 | [6 empty] | 344.3849 | 392.3275 | 58.0871 | [5 empty] | 6.633 | 70.2043 | 1911.2551 | [5 empty] | 345.6987 | 392.9005 | 57.9483 | [7 empty] | 7.1932 | 70.2316 | 0.5609 | 1913.8703 | 0.1942 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1247 | 61.8953 | 18.3165 | 3304.7364 | 8.8191 | [6 empty] | 348.6658 | 394.1418 | 79.4455 | [5 empty] | 6.0573 | 64.1102 | 1866.0094 | [5 empty] | 347.8019 | 393.492 | 79.7126 | [7 empty] | 5.8221 | 63.9838 | 0.2671 | 1864.576 | 0.1058 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.5151 | 40.5109 | 23.0325 | 3831.7967 | 11.2364 | [6 empty] | 355.9769 | 397.2403 | 115.9222 | [5 empty] | 5.1082 | 54.0633 | 3164.913 | [5 empty] | 355.3001 | 396.8062 | 116.535 | [7 empty] | 4.8441 | 53.8664 | 0.3294 | 3172.2545 | 0.1319 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.644 | 15.2125 | 30.7552 | 4638.0295 | 15.4052 | [6 empty] | 366.8927 | 401.8666 | 170.3834 | [5 empty] | 3.7655 | 39.8493 | 3540.3016 | [5 empty] | 366.5764 | 401.8626 | 169.9811 | [7 empty] | 3.6147 | 39.9778 | 0.1981 | 3538.8717 | 0.086 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.4279 | -13.6935 | 39.8835 | 5935.0449 | 23.3449 | [6 empty] | 381.9314 | 408.2402 | 245.415 | [5 empty] | 2.0466 | 21.6531 | 4120.6317 | [5 empty] | 379.0745 | 406.6192 | 247.1176 | [7 empty] | 0.9873 | 21.0898 | 1.1998 | 4154.3958 | 0.7122 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.6745 | -73.1569 | 51.9648 | 12153.1029 | 16.2159 | [6 empty] | 426.044 | 426.9356 | 465.503 | [5 empty] | -2.2838 | -24.1886 | 6344.4535 | [5 empty] | 424.2762 | 426.5649 | 462.4083 | [7 empty] | -2.7902 | -23.5623 | 0.8054 | 6316.3386 | 0.4927 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.1397 | 100.6391 | 32.5551 | 3032.7418 | 7.65 | [6 empty] | 408.0087 | 514.1014 | 63.2731 | [5 empty] | -15.7176 | 84.764 | 1865.0141 | [5 empty] | 407.6509 | 514.0201 | 63.1482 | [7 empty] | -15.8723 | 84.8115 | 0.1618 | 1864.7925 | 0.0408 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.1719 | 98.455 | 31.7635 | 3066.5997 | 7.6757 | [6 empty] | 408.3864 | 514.2614 | 65.1573 | [5 empty] | -15.7411 | 84.2914 | 1862.4555 | [5 empty] | 407.6483 | 513.9926 | 65.5809 | [7 empty] | -16.074 | 84.2041 | 0.3442 | 1861.0439 | 0.1226 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.5578 | 91.085 | 29.178 | 3179.9102 | 8.0062 | [6 empty] | 410.2983 | 515.0718 | 74.6965 | [5 empty] | -15.8593 | 81.9117 | 2984.7928 | [5 empty] | 409.4335 | 514.5712 | 75.5178 | [7 empty] | -16.1931 | 81.6991 | 0.3957 | 2991.5448 | 0.1596 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -43.9589 | 77.1077 | 27.842 | 3429.4972 | 9.4104 | [6 empty] | 414.5792 | 516.886 | 96.0549 | [5 empty] | -16.1205 | 76.6617 | 3082.8119 | [5 empty] | 415.0504 | 516.6486 | 96.1825 | [7 empty] | -15.7643 | 76.5532 | 0.3724 | 3080.7991 | 0.1025 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.1647 | 57.7507 | 29.4281 | 3833.9454 | 11.4586 | [6 empty] | 421.8903 | 519.9846 | 132.5316 | [5 empty] | -16.5557 | 67.9367 | 3255.3365 | [5 empty] | 421.3088 | 519.2261 | 132.5167 | [7 empty] | -16.5428 | 67.8536 | 0.0841 | 3256.1769 | 0.0399 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -43.9929 | 34.5027 | 34.0209 | 4438.7616 | 14.0074 | [6 empty] | 432.8061 | 524.6108 | 186.9928 | [5 empty] | -17.1812 | 55.4444 | 3529.1464 | [5 empty] | 432.0937 | 523.9985 | 187.2603 | [7 empty] | -17.3241 | 55.3257 | 0.1858 | 3532.9609 | 0.078 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.2063 | 7.3464 | 41.2476 | 5383.1438 | 18.3149 | [6 empty] | 447.8448 | 530.9844 | 262.0244 | [5 empty] | -17.9993 | 39.1986 | 3944.4219 | [5 empty] | 448.5576 | 531.3842 | 262.049 | [7 empty] | -17.7967 | 39.2201 | 0.2037 | 3941.5939 | 0.08 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.1188 | -21.1303 | 47.7608 | 6793.8772 | 23.0797 | [6 empty] | 467.4842 | 539.3078 | 360.0101 | [5 empty] | -18.9991 | 19.4911 | 4559.872 | [5 empty] | 468.5635 | 539.828 | 357.7213 | [7 empty] | -18.4939 | 19.9769 | 0.7008 | 4536.5173 | 0.3399 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.1781 | -50.3195 | 53.0871 | 9135.1468 | 17.7094 | [6 empty] | 491.9574 | 549.6798 | 482.1124 | [5 empty] | -20.1502 | -2.9814 | 5458.1155 | [5 empty] | 491.7082 | 549.7183 | 474.8157 | [7 empty] | -19.7556 | -1.6326 | 1.4054 | 5391.1449 | 0.8172 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 239.6528 | 20.5496 | 65.8864 | 2244.3827 | 8.0139 | [6 empty] | 256.9261 | 131.2979 | 10.5599 | [5 empty] | 173.9075 | 24.8596 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.0699 | 130.2041 | 10.8596 | [7 empty] | 173.4311 | 24.532 | 0.5782 | 2244.3827 | 0.3633 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 229.3973 | 7.2607 | 60.0866 | 2244.3827 | 11.5694 | [6 empty] | 258.8381 | 132.1082 | 20.0992 | [5 empty] | 170.7404 | 20.2904 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.9485 | 131.1637 | 20.949 | [7 empty] | 169.7558 | 19.758 | 1.1193 | 2244.3827 | 0.4984 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 210.713 | -16.1327 | 53.7689 | 2244.3827 | 13.3933 | [6 empty] | 263.1189 | 133.9225 | 41.4575 | [5 empty] | 164.0448 | 10.5727 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.5006 | 133.366 | 41.6527 | [7 empty] | 164.1108 | 10.3172 | 0.2638 | 2244.3827 | 0.1759 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.7215 | -44.3817 | 53.0033 | 2244.3827 | 13.0093 | [6 empty] | 270.43 | 137.0211 | 77.9342 | [5 empty] | 153.7259 | -4.574 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.8876 | 135.6653 | 80.0178 | [7 empty] | 152.1843 | -5.7361 | 1.9306 | 2244.3827 | 0.5876 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 166.5519 | -74.0013 | 56.0535 | 5860.3692 | 12.091 | [6 empty] | 281.3458 | 141.6473 | 132.3954 | [5 empty] | 140.4724 | -24.3842 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.3456 | 141.079 | 133.8256 | [7 empty] | 139.7357 | -25.0549 | 0.9962 | 2244.3827 | 0.2475 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 144.4649 | -104.1661 | 59.8213 | 12233.8143 | 11.3252 | [6 empty] | 296.3845 | 148.0209 | 207.4271 | [5 empty] | 125.4437 | -47.4494 | 4825.867 | [5 empty] | 294.8465 | 147.294 | 208.1136 | [7 empty] | 124.6508 | -47.8569 | 0.8915 | 4895.6111 | 0.177 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.2385 | -132.0156 | 61.7213 | 232142.6758 | 10.4846 | [6 empty] | 316.024 | 156.3443 | 305.4127 | [5 empty] | 109.8626 | -72.2402 | 8491.4508 | [5 empty] | 312.6913 | 155.0167 | 306.5355 | [7 empty] | 108.12 | -72.8603 | 1.8496 | 8734.316 | 0.3162 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.231 | -157.688 | 61.8541 | 1.0063e+18 | 9.6521 | [6 empty] | 340.4972 | 166.7163 | 427.5151 | [5 empty] | 94.824 | -97.3044 | 20002.7728 | [5 empty] | 340.7673 | 167.1942 | 422.0349 | [7 empty] | 95.7108 | -95.9788 | 1.5948 | 18487.9741 | 0.2653 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.6664 | 26.1478 | 64.0644 | 2244.3827 | 7.5467 | [6 empty] | 257.5655 | 133.0319 | 8.9321 | [5 empty] | 172.6022 | 26.3154 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.0298 | 132.8884 | 8.7804 | [7 empty] | 172.2964 | 26.4153 | 0.3217 | 2244.3827 | 0.1429 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 233.481 | 22.1331 | 61.5909 | 2244.3827 | 7.8907 | [6 empty] | 257.9432 | 133.192 | 10.8162 | [5 empty] | 171.9768 | 25.4004 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.6167 | 132.2389 | 11.0649 | [7 empty] | 170.7752 | 25.2406 | 1.2122 | 2244.3827 | 0.2524 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.7285 | 9.0132 | 56.1147 | 2244.3827 | 11.3262 | [6 empty] | 259.8552 | 134.0023 | 20.3555 | [5 empty] | 168.8777 | 20.8563 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.4342 | 132.8943 | 21.1244 | [7 empty] | 167.5925 | 20.3784 | 1.3712 | 2244.3827 | 0.465 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.8169 | -14.176 | 50.3501 | 2244.3827 | 13.287 | [6 empty] | 264.1361 | 135.8166 | 41.7138 | [5 empty] | 162.3209 | 11.1861 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.0764 | 135.3146 | 41.8303 | [7 empty] | 161.8699 | 11.0596 | 0.4684 | 2244.3827 | 0.1192 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 184.7358 | -42.2814 | 50.3122 | 2244.3827 | 12.9948 | [6 empty] | 271.4471 | 138.9151 | 78.1905 | [5 empty] | 152.2031 | -3.9025 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.515 | 138.5189 | 78.6678 | [7 empty] | 151.6118 | -4.1603 | 0.6451 | 2244.3827 | 0.1486 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 163.3125 | -71.8836 | 53.919 | 5754.388 | 12.1145 | [6 empty] | 282.3629 | 143.5414 | 132.6517 | [5 empty] | 139.1851 | -23.6641 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.8183 | 142.8941 | 133.8998 | [7 empty] | 138.0898 | -24.2415 | 1.2381 | 2244.3827 | 0.2493 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 141.85 | -102.2447 | 58.2156 | 11758.3349 | 11.3835 | [6 empty] | 297.4016 | 149.9149 | 207.6834 | [5 empty] | 124.393 | -46.7081 | 4796.4208 | [5 empty] | 295.967 | 149.4622 | 208.2349 | [7 empty] | 123.4596 | -46.9498 | 0.9642 | 4854.8852 | 0.1429 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 123.0995 | -130.2785 | 60.4278 | 104183.1299 | 10.5582 | [6 empty] | 317.0411 | 158.2384 | 305.669 | [5 empty] | 109.0238 | -71.5129 | 8388.4234 | [5 empty] | 315.5722 | 157.856 | 306.6796 | [7 empty] | 107.9762 | -71.8204 | 1.0919 | 8510.6852 | 0.1569 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.4 | -156.1909 | 60.814 | 6.4036e+17 | 9.7384 | [6 empty] | 341.5143 | 168.6104 | 427.7714 | [5 empty] | 94.1588 | -96.6217 | 19313.1669 | [5 empty] | 341.3361 | 169.1546 | 422.2269 | [7 empty] | 94.6917 | -95.222 | 1.4977 | 17942.6955 | 0.2589 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 216.0926 | 31.2112 | 52.9052 | 2244.3827 | 7.7755 | [6 empty] | 262.715 | 142.6213 | 10.2297 | [5 empty] | 163.2367 | 28.9254 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.2249 | 141.5653 | 10.3564 | [7 empty] | 162.0509 | 28.8235 | 1.1902 | 2244.3827 | 0.212 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 213.0693 | 27.4106 | 50.398 | 2244.3827 | 7.6555 | [6 empty] | 263.0927 | 142.7814 | 12.1138 | [5 empty] | 162.6752 | 28.0362 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.208 | 141.9785 | 12.3382 | [7 empty] | 161.7334 | 27.8937 | 0.9525 | 2244.3827 | 0.2033 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.7616 | 14.7401 | 45.742 | 2244.3827 | 10.7966 | [6 empty] | 265.0046 | 143.5917 | 21.6531 | [5 empty] | 159.8888 | 23.615 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.5173 | 143.0789 | 21.7949 | [7 empty] | 158.9882 | 23.5609 | 0.9022 | 2244.3827 | 0.1221 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 189.2359 | -7.8196 | 41.5619 | 2244.3827 | 13.2258 | [6 empty] | 269.2855 | 145.406 | 43.0114 | [5 empty] | 153.9729 | 14.1785 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.9704 | 145.0791 | 42.3996 | [7 empty] | 153.2804 | 14.4933 | 0.7607 | 2244.3827 | 0.235 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 170.8966 | -35.5801 | 43.6334 | 2244.3827 | 13.216 | [6 empty] | 276.5966 | 148.5045 | 79.4881 | [5 empty] | 144.7892 | -0.619 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.2908 | 147.0733 | 80.9522 | [7 empty] | 142.8287 | -1.4204 | 2.118 | 2244.3827 | 0.4899 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 151.877 | -65.1729 | 48.8885 | 5491.0369 | 12.3832 | [6 empty] | 287.5124 | 153.1307 | 133.9493 | [5 empty] | 132.8752 | -20.1283 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.9851 | 152.5813 | 136.2057 | [7 empty] | 131.4202 | -20.9975 | 1.6948 | 2244.3827 | 0.3568 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 132.6128 | -95.8449 | 54.4732 | 10484.5122 | 11.6579 | [6 empty] | 302.5511 | 159.5043 | 208.981 | [5 empty] | 119.2041 | -43.0477 | 4661.4629 | [5 empty] | 303.0105 | 159.9096 | 208.2404 | [7 empty] | 119.3935 | -42.6819 | 0.4119 | 4622.2877 | 0.112 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 115.443 | -124.4064 | 57.4942 | 39871.4959 | 10.8351 | [6 empty] | 322.1905 | 167.8277 | 306.9666 | [5 empty] | 104.8507 | -67.8963 | 7922.2562 | [5 empty] | 320.3943 | 167.2686 | 307.5432 | [7 empty] | 103.8075 | -68.1428 | 1.072 | 8022.0959 | 0.1646 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 99.9375 | -150.9343 | 58.4463 | 6.4036e+17 | 10.0124 | [6 empty] | 346.6637 | 178.1998 | 429.069 | [5 empty] | 90.8267 | -93.2024 | 16577.8416 | [5 empty] | 345.2139 | 178.3059 | 426.7661 | [7 empty] | 90.1713 | -92.575 | 0.9073 | 16325.8167 | 0.133 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 183.1555 | 39.5305 | 38.7624 | 2244.3827 | 7.9315 | [6 empty] | 274.2447 | 164.0919 | 13.135 | [5 empty] | 144.7558 | 34.2398 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.7978 | 162.9958 | 12.9176 | [7 empty] | 144.78 | 34.1436 | 0.0992 | 2244.3827 | 0.1497 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 180.5233 | 36.0521 | 36.3139 | 2244.3827 | 7.36 | [6 empty] | 274.6224 | 164.252 | 15.0192 | [5 empty] | 144.3062 | 33.4025 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.264 | 163.4756 | 15.0378 | [7 empty] | 143.9269 | 33.3047 | 0.3917 | 2244.3827 | 0.1214 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 174.1949 | 24.1242 | 32.5287 | 2244.3827 | 9.9072 | [6 empty] | 276.5343 | 165.0623 | 24.5584 | [5 empty] | 142.0695 | 29.2308 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.8979 | 164.1154 | 24.1071 | [7 empty] | 141.7756 | 29.3027 | 0.3026 | 2244.3827 | 0.1841 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 161.9875 | 2.6122 | 30.3647 | 2244.3827 | 13.1975 | [6 empty] | 280.8152 | 166.8766 | 45.9168 | [5 empty] | 137.2901 | 20.2773 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.5738 | 166.2794 | 45.3293 | [7 empty] | 136.984 | 20.4547 | 0.3538 | 2244.3827 | 0.1744 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 147.5624 | -24.3938 | 35.3003 | 2244.3827 | 13.8071 | [6 empty] | 288.1263 | 169.9751 | 82.3935 | [5 empty] | 129.787 | 6.1045 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.0346 | 169.3314 | 82.393 | [7 empty] | 129.4897 | 5.9761 | 0.3238 | 2244.3827 | 0.1107 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 132.2058 | -53.6981 | 42.69 | 5137.1983 | 12.964 | [6 empty] | 299.0421 | 174.6014 | 136.8547 | [5 empty] | 119.9002 | -12.8201 | 2244.3827 | [5 empty] | 296.6611 | 173.3248 | 137.357 | [7 empty] | 118.9708 | -13.2704 | 1.0327 | 2244.3827 | 0.2683 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.2721 | -84.6691 | 49.9247 | 8951.4992 | 12.175 | [6 empty] | 314.0808 | 180.9749 | 211.8863 | [5 empty] | 108.3402 | -35.3785 | 4428.0646 | [5 empty] | 314.3447 | 181.3929 | 211.9026 | [7 empty] | 108.1795 | -35.228 | 0.2202 | 4422.3153 | 0.0682 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 101.7375 | -113.8835 | 53.9996 | 21148.1469 | 11.2851 | [6 empty] | 333.7202 | 189.2984 | 309.872 | [5 empty] | 95.9541 | -60.1944 | 7128.6598 | [5 empty] | 333.2604 | 189.2879 | 307.0906 | [7 empty] | 96.1689 | -59.4616 | 0.7637 | 7033.5729 | 0.1645 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.1851 | -141.2189 | 55.6149 | 6.4036e+17 | 10.4121 | [6 empty] | 358.1934 | 199.6704 | 431.9743 | [5 empty] | 83.606 | -85.7929 | 12978.5168 | [5 empty] | 357.6662 | 200.1556 | 427.3533 | [7 empty] | 83.7054 | -84.584 | 1.213 | 12531.569 | 0.2262 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 143.12 | 50.11 | 25.2996 | 2244.3827 | 7.8955 | [6 empty] | 293.9356 | 200.7604 | 18.0969 | [5 empty] | 119.1495 | 42.0175 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.4707 | 198.923 | 18.0505 | [7 empty] | 117.9475 | 41.9142 | 1.2065 | 2244.3827 | 0.2611 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 141.0134 | 46.9654 | 22.9097 | 2244.3827 | 6.9995 | [6 empty] | 294.3132 | 200.9204 | 19.9811 | [5 empty] | 118.8271 | 41.254 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.2853 | 199.7504 | 19.9697 | [7 empty] | 118.2223 | 41.1539 | 0.613 | 2244.3827 | 0.15 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 136.7135 | 35.9626 | 19.5511 | 2244.3827 | 8.4206 | [6 empty] | 296.2252 | 201.7308 | 29.5203 | [5 empty] | 117.2183 | 37.4392 | 2244.3827 | [5 empty] | 296.0658 | 201.3517 | 29.0706 | [7 empty] | 117.5901 | 37.5141 | 0.3793 | 2244.3827 | 0.0979 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 128.01 | 15.8362 | 19.5378 | 2244.3827 | 12.6814 | [6 empty] | 300.5061 | 203.5451 | 50.8786 | [5 empty] | 113.7525 | 29.1946 | 2244.3827 | [5 empty] | 299.0467 | 202.9635 | 51.092 | [7 empty] | 112.9937 | 29.0996 | 0.7647 | 2244.3827 | 0.1185 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 117.5519 | -9.9502 | 27.559 | 1936.3594 | 14.8558 | [6 empty] | 307.8172 | 206.6436 | 87.3553 | [5 empty] | 108.2341 | 15.9858 | 2244.3827 | [5 empty] | 307.6217 | 206.7631 | 87.149 | [7 empty] | 108.001 | 16.1249 | 0.2715 | 2244.3827 | 0.1009 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.2358 | -38.5821 | 37.033 | 4803.3861 | 14.1029 | [6 empty] | 318.7329 | 211.2698 | 141.8166 | [5 empty] | 100.8153 | -1.948 | 2166.0348 | [5 empty] | 316.167 | 210.1227 | 143.1099 | [7 empty] | 99.4633 | -2.5193 | 1.4678 | 2494.0126 | 0.3501 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 94.0473 | -69.4488 | 45.747 | 7608.2631 | 13.0618 | [6 empty] | 333.7717 | 217.6434 | 216.8482 | [5 empty] | 91.9242 | -23.7511 | 4172.8218 | [5 empty] | 331.5946 | 216.7425 | 218.6553 | [7 empty] | 90.6375 | -24.4057 | 1.4436 | 4248.349 | 0.3212 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 82.6937 | -99.2074 | 50.9751 | 13855.1836 | 11.9736 | [6 empty] | 353.4111 | 225.9668 | 314.8338 | [5 empty] | 82.1332 | -48.2354 | 6244.608 | [5 empty] | 352.1026 | 225.9865 | 311.6431 | [7 empty] | 81.7483 | -47.3309 | 0.983 | 6176.8835 | 0.2231 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 71.651 | -127.3542 | 53.3745 | 83615.3723 | 10.9436 | [6 empty] | 377.8843 | 236.3388 | 436.9362 | [5 empty] | 72.0957 | -73.9815 | 9971.956 | [5 empty] | 376.0112 | 236.3998 | 432.9722 | [7 empty] | 71.4478 | -72.9888 | 1.1855 | 9823.5308 | 0.2092 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 100.6386 | 62.0179 | 14.8571 | 2244.3827 | 7.7506 | [6 empty] | 323.3349 | 255.5079 | 25.5052 | [5 empty] | 90.1013 | 51.5442 | 2244.3827 | [5 empty] | 324.0327 | 255.0396 | 24.8832 | [7 empty] | 91.2042 | 51.558 | 1.103 | 2244.3827 | 0.2092 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 99.0543 | 59.1877 | 12.3797 | 2244.3827 | 6.7785 | [6 empty] | 323.7125 | 255.668 | 27.3893 | [5 empty] | 89.8894 | 50.8654 | 2244.3827 | [5 empty] | 323.7781 | 254.8913 | 27.0442 | [7 empty] | 90.6866 | 50.7708 | 0.8028 | 2244.3827 | 0.1955 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 96.5032 | 49.1669 | 7.8607 | 2244.3827 | 6.4947 | [6 empty] | 325.6245 | 256.4783 | 36.9286 | [5 empty] | 88.829 | 47.4647 | 2244.3827 | [5 empty] | 324.4738 | 255.6138 | 37.0498 | [7 empty] | 88.6148 | 47.3188 | 0.2592 | 2244.3827 | 0.104 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 90.7869 | 30.6428 | 10.3394 | 2244.3827 | 10.3719 | [6 empty] | 329.9054 | 258.2926 | 58.2869 | [5 empty] | 86.5264 | 40.0636 | 2244.3827 | [5 empty] | 330.2917 | 258.3918 | 57.6065 | [7 empty] | 86.8819 | 40.2802 | 0.4163 | 2244.3827 | 0.1326 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 83.7211 | 6.4851 | 21.594 | 3176.8591 | 15.4651 | [6 empty] | 337.2165 | 261.3911 | 94.7636 | [5 empty] | 82.8075 | 28.0598 | 2244.3827 | [5 empty] | 335.5905 | 260.5127 | 96.5824 | [7 empty] | 81.9195 | 27.3845 | 1.1156 | 2244.3827 | 0.4052 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.1596 | -21.0655 | 32.5788 | 4541.9217 | 16.3954 | [6 empty] | 348.1323 | 266.0173 | 149.2248 | [5 empty] | 77.7043 | 11.4766 | 1883.1977 | [5 empty] | 346.6948 | 265.8419 | 151.2984 | [7 empty] | 76.419 | 10.947 | 1.3901 | 1866.0639 | 0.3454 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.5532 | -51.3107 | 42.3701 | 6582.7744 | 14.8306 | [6 empty] | 363.171 | 272.3909 | 224.2565 | [5 empty] | 71.4279 | -9.1181 | 3964.7934 | [5 empty] | 362.239 | 272.2291 | 224.434 | [7 empty] | 70.8626 | -9.1352 | 0.5656 | 3977.9675 | 0.1062 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.4629 | -81.2256 | 48.6769 | 10258.2605 | 13.2913 | [6 empty] | 382.8104 | 280.7143 | 322.2421 | [5 empty] | 64.3086 | -32.7905 | 5474.3315 | [5 empty] | 381.6182 | 280.8448 | 320.8332 | [7 empty] | 63.654 | -32.3167 | 0.8081 | 5459.2853 | 0.1809 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.1267 | -109.9085 | 51.9534 | 21436.7431 | 11.9127 | [6 empty] | 407.2836 | 291.0864 | 444.3445 | [5 empty] | 56.7783 | -58.2635 | 7877.8488 | [5 empty] | 405.5584 | 290.9219 | 444.0177 | [7 empty] | 55.8742 | -58.1309 | 0.9138 | 7900.5617 | 0.1882 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 58.7882 | 74.4991 | 12.5798 | 2244.3827 | 7.6975 | [6 empty] | 363.8385 | 330.934 | 35.7116 | [5 empty] | 60.8132 | 62.0833 | 2244.3827 | [5 empty] | 364.0081 | 330.3022 | 35.623 | [7 empty] | 61.386 | 61.9518 | 0.5876 | 2244.3827 | 0.196 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 57.8735 | 71.9257 | 10.8079 | 2244.3827 | 6.9797 | [6 empty] | 364.2162 | 331.094 | 37.5958 | [5 empty] | 60.6826 | 61.4893 | 2244.3827 | [5 empty] | 362.7399 | 329.774 | 38.2178 | [7 empty] | 60.4501 | 61.1515 | 0.4101 | 2244.3827 | 0.1844 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.6074 | 62.8852 | 5.5555 | 2244.3827 | 5.7036 | [6 empty] | 366.1281 | 331.9043 | 47.135 | [5 empty] | 60.0273 | 58.5069 | 2244.3827 | [5 empty] | 364.8713 | 330.6266 | 47.4861 | [7 empty] | 59.9618 | 58.236 | 0.2788 | 2244.3827 | 0.1549 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.1314 | 46.0194 | 8.0828 | 1945.1043 | 6.6468 | [6 empty] | 370.409 | 333.7186 | 68.4933 | [5 empty] | 58.5942 | 51.9767 | 2244.3827 | [5 empty] | 368.6953 | 332.5585 | 69.9388 | [7 empty] | 57.9653 | 51.4398 | 0.8269 | 2244.3827 | 0.261 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.7327 | 23.682 | 19.1278 | 3383.9783 | 11.7229 | [6 empty] | 377.7201 | 336.8171 | 104.97 | [5 empty] | 56.2507 | 41.2704 | 2561.4123 | [5 empty] | 377.268 | 336.3121 | 106.0307 | [7 empty] | 56.1199 | 40.8841 | 0.4079 | 2575.4935 | 0.2112 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.2269 | -2.3622 | 29.9166 | 4354.7869 | 18.596 | [6 empty] | 388.6359 | 341.4434 | 159.4313 | [5 empty] | 52.9756 | 26.2465 | 3086.9992 | [5 empty] | 388.4622 | 341.3524 | 158.8176 | [7 empty] | 53.002 | 26.4043 | 0.16 | 3081.5086 | 0.1007 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.7059 | -31.5288 | 40.0503 | 5843.8021 | 18.4099 | [6 empty] | 403.6746 | 347.817 | 234.4629 | [5 empty] | 48.8515 | 7.2152 | 3820.6865 | [5 empty] | 402.054 | 346.452 | 234.8666 | [7 empty] | 48.582 | 6.8775 | 0.432 | 3836.6002 | 0.2189 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.445 | -61.0938 | 47.14 | 8223.1314 | 15.9727 | [6 empty] | 423.3141 | 356.1404 | 332.4485 | [5 empty] | 44.0415 | -15.1602 | 4892.6272 | [5 empty] | 421.7223 | 355.4949 | 332.0239 | [7 empty] | 43.4997 | -15.1275 | 0.5428 | 4901.6602 | 0.1453 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.8097 | -90.0282 | 51.4044 | 13112.2597 | 14.0117 | [6 empty] | 447.7873 | 366.5124 | 454.5509 | [5 empty] | 38.797 | -39.8118 | 6497.5822 | [5 empty] | 445.0258 | 365.7772 | 447.016 | [7 empty] | 38.4503 | -38.3243 | 1.5274 | 6399.0688 | 0.4541 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 20.0061 | 86.9086 | 19.0508 | 2451.3064 | 7.6437 | [6 empty] | 416.7332 | 429.4347 | 49.0404 | [5 empty] | 33.1328 | 73.102 | 2175.8076 | [5 empty] | 416.8264 | 428.1844 | 48.4601 | [7 empty] | 33.9546 | 73.0187 | 0.8261 | 2244.3825 | 0.2713 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.5244 | 84.5604 | 18.0693 | 2517.8275 | 7.3334 | [6 empty] | 417.1109 | 429.5948 | 50.9246 | [5 empty] | 33.0563 | 72.586 | 2149.1736 | [5 empty] | 415.1147 | 427.4229 | 51.3103 | [7 empty] | 32.9846 | 72.2562 | 0.3375 | 2142.2071 | 0.1603 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.1182 | 76.4355 | 15.0079 | 1950.7931 | 6.7658 | [6 empty] | 419.0228 | 430.4051 | 60.4638 | [5 empty] | 32.672 | 69.9909 | 2458.5327 | [5 empty] | 417.7486 | 429.179 | 60.4821 | [7 empty] | 32.5636 | 69.8684 | 0.1636 | 2461.402 | 0.0761 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.1685 | 61.1593 | 14.9872 | 3018.2576 | 7.116 | [6 empty] | 423.3037 | 432.2194 | 81.8222 | [5 empty] | 31.827 | 64.2808 | 2624.2375 | [5 empty] | 421.0453 | 430.3027 | 82.5351 | [7 empty] | 31.416 | 63.9184 | 0.548 | 2635.7563 | 0.1886 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.7507 | 40.6659 | 21.135 | 3506.701 | 8.7163 | [6 empty] | 430.6148 | 435.3179 | 118.2989 | [5 empty] | 30.4311 | 54.8367 | 1887.4313 | [5 empty] | 428.2469 | 433.501 | 120.915 | [7 empty] | 29.6933 | 54.0041 | 1.1125 | 1878.8546 | 0.3596 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.3847 | 16.3366 | 29.7804 | 4228.9566 | 12.588 | [6 empty] | 441.5306 | 439.9441 | 172.7601 | [5 empty] | 28.4507 | 41.4116 | 3209.7691 | [5 empty] | 438.6402 | 438.4413 | 175.5888 | [7 empty] | 27.2435 | 40.6412 | 1.432 | 3243.7348 | 0.4573 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.2136 | -11.4179 | 39.261 | 5333.8399 | 22.409 | [6 empty] | 456.5693 | 446.3177 | 247.7917 | [5 empty] | 25.9066 | 24.1175 | 3726.4339 | [5 empty] | 455.9485 | 446.8372 | 246.8629 | [7 empty] | 25.4011 | 24.4901 | 0.6279 | 3722.9888 | 0.4291 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.3052 | -40.12 | 46.5438 | 6981.4559 | 20.3488 | [6 empty] | 476.2088 | 454.6411 | 345.7774 | [5 empty] | 22.8672 | 3.3774 | 4487.2163 | [5 empty] | 474.5195 | 453.7342 | 344.3411 | [7 empty] | 22.5275 | 3.5816 | 0.3964 | 4484.4019 | 0.2435 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0171 | -68.9059 | 51.624 | 9787.6519 | 18.0378 | [6 empty] | 500.682 | 465.0131 | 467.8797 | [5 empty] | 19.4622 | -19.9713 | 5593.0045 | [5 empty] | 498.5143 | 464.7567 | 461.0038 | [7 empty] | 19.1013 | -18.5934 | 1.4244 | 5528.8287 | 0.6133 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.0489 | 99.2403 | 28.3274 | 1902.0392 | 7.7361 | [6 empty] | 482.6466 | 552.1789 | 65.6498 | [5 empty] | 7.9532 | 84.1957 | 1940.1673 | [5 empty] | 481.9797 | 551.9879 | 65.6449 | [7 empty] | 7.6826 | 84.2195 | 0.2717 | 1939.1086 | 0.0813 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.1184 | 97.0907 | 27.4853 | 1890.3183 | 7.6808 | [6 empty] | 483.0243 | 552.339 | 67.534 | [5 empty] | 7.9109 | 83.7476 | 1936.6209 | [5 empty] | 483.5705 | 552.6086 | 67.9863 | [7 empty] | 8.0402 | 83.6406 | 0.1678 | 1936.3458 | 0.0531 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -16.0171 | 89.8232 | 25.1362 | 1854.5946 | 7.8486 | [6 empty] | 484.9362 | 553.1493 | 77.0732 | [5 empty] | 7.6977 | 81.4904 | 1919.5171 | [5 empty] | 484.8335 | 552.9821 | 78.2278 | [7 empty] | 7.6131 | 81.2026 | 0.3 | 1917.2787 | 0.1183 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -16.9312 | 76.0815 | 24.1617 | 3210.0559 | 9.048 | [6 empty] | 489.2171 | 554.9636 | 98.4316 | [5 empty] | 7.2268 | 76.5053 | 1885.4289 | [5 empty] | 489.256 | 554.5263 | 99.4973 | [7 empty] | 7.346 | 76.1869 | 0.3399 | 1884.1334 | 0.1125 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -17.9171 | 57.362 | 26.6637 | 3586.3762 | 11.0151 | [6 empty] | 496.5282 | 558.0621 | 134.9083 | [5 empty] | 6.4427 | 68.2043 | 3032.8892 | [5 empty] | 496.4929 | 558.0031 | 137.3868 | [7 empty] | 6.2314 | 67.644 | 0.5988 | 3045.8174 | 0.2146 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.7957 | 34.8865 | 32.2376 | 4138.1248 | 13.7722 | [6 empty] | 507.444 | 562.6883 | 189.3695 | [5 empty] | 5.3167 | 56.2841 | 3287.1461 | [5 empty] | 508.3543 | 563.6197 | 192.917 | [7 empty] | 5.0784 | 55.623 | 0.7027 | 3304.6232 | 0.2574 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.1758 | 8.7567 | 39.985 | 4970.5138 | 18.6434 | [6 empty] | 522.4827 | 569.0619 | 264.4011 | [5 empty] | 3.8466 | 40.7212 | 3665.1268 | [5 empty] | 522.2294 | 568.751 | 268.2681 | [7 empty] | 3.5292 | 39.8958 | 0.8843 | 3689.3152 | 0.3401 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.308 | -18.8131 | 46.8109 | 6162.9969 | 25.5038 | [6 empty] | 542.1222 | 577.3854 | 362.3868 | [5 empty] | 2.0546 | 21.751 | 4215.8286 | [5 empty] | 542.4048 | 576.6435 | 363.7782 | [7 empty] | 2.3719 | 21.3251 | 0.5311 | 4224.3265 | 0.3322 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.6444 | -47.062 | 52.2265 | 7993.6709 | 19.5933 | [6 empty] | 566.5954 | 587.7574 | 484.4891 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6507 | [5 empty] | 566.3608 | 587.6987 | 482.4629 | [7 empty] | 0.068 | 0.3581 | 0.3645 | 4985.6078 | 0.2818 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.3458 | 1.6852 | 13.4076 | 3657.8307 | 14.2227 | [6 empty] | 54.3021 | 45.682 | 19.6243 | [5 empty] | 27.3998 | 11.6718 | 1916.4401 | [5 empty] | 53.819 | 45.4577 | 19.5509 | [7 empty] | 26.8817 | 11.685 | 0.5183 | 1909.3471 | 0.2487 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.1287 | -6.4567 | 24.2923 | 4595.3999 | 17.7129 | [6 empty] | 228.922 | 203.6997 | 105.825 | [5 empty] | 38.3738 | 17.7317 | 3322.5882 | [5 empty] | 228.2823 | 203.2017 | 105.9565 | [7 empty] | 38.1935 | 17.5824 | 0.2341 | 3330.8313 | 0.1052 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.3982 | -15.6708 | 26.1909 | 5158.8998 | 17.6784 | [6 empty] | 178.5639 | 156.5346 | 93.4201 | [5 empty] | 34.5475 | 10.4949 | 3568.0366 | [5 empty] | 178.2682 | 156.0765 | 92.7512 | [7 empty] | 34.8179 | 10.6129 | 0.2951 | 3554.0966 | 0.1226 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.503 | 53.8861 | 18.3352 | 3416.9949 | 10.1701 | [6 empty] | 121.5832 | 157.27 | 28.9558 | [5 empty] | -15.0655 | 48.2193 | 3143.353 | [5 empty] | 120.9207 | 156.1886 | 29.3752 | [7 empty] | -14.9291 | 47.7445 | 0.4939 | 3151.6705 | 0.2572 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -52.0015 | -44.9699 | 42.5105 | 14614.3923 | 15.2337 | [6 empty] | 122.9008 | 154.1897 | 157.6088 | [5 empty] | -30.3897 | -8.3628 | 6637.678 | [5 empty] | 124.096 | 154.2331 | 153.9454 | [7 empty] | -28.7406 | -7.1221 | 2.0637 | 6450.8695 | 0.8135 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.978 | -83.0076 | 44.7982 | 32286.0784 | 14.5898 | [6 empty] | 177.4979 | 155.4585 | 229.8179 | [5 empty] | 9.7347 | -38.5808 | 8812.8586 | [5 empty] | 177.553 | 155.6474 | 224.3893 | [7 empty] | 10.5021 | -36.796 | 1.9427 | 8450.9431 | 0.7562 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.2462 | 16.481 | 14.3281 | 4479.9752 | 13.1021 | [6 empty] | 52.0013 | 64.5713 | 23.3606 | [5 empty] | -9.4768 | 22.9798 | 3590.7649 | [5 empty] | 51.9167 | 64.5162 | 22.6468 | [7 empty] | -9.3576 | 23.505 | 0.5385 | 3558.3787 | 0.3662 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 113.0691 | -0.8284 | 26.9491 | 2244.3827 | 14.3103 | [6 empty] | 159.5688 | 102.896 | 37.2663 | [5 empty] | 90.6102 | 14.0662 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.1249 | 102.7706 | 36.9449 | [7 empty] | 90.3444 | 14.2514 | 0.324 | 2244.3827 | 0.1632 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.3689 | 43.599 | 37.7057 | 4580.6474 | 13.0542 | [6 empty] | 155.2552 | 239.0291 | 71.1528 | [5 empty] | -47.3625 | 50.8275 | 3732.8223 | [5 empty] | 156.0584 | 238.9189 | 70.0406 | [7 empty] | -46.4628 | 51.1138 | 0.9442 | 3711.3512 | 0.3574 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.4141 | -100.7857 | 46.0955 | 4.391e+18 | 13.2197 | [6 empty] | 88.5681 | 82.7478 | 191.1164 | [5 empty] | -13.255 | -55.8237 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.6145 | 83.3622 | 190.4076 | [7 empty] | -12.4912 | -55.3013 | 0.9254 | 1.3722e+17 | 0.511 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.5853 | -3.828 | 22.6749 | 2244.3827 | 12.3157 | [6 empty] | 45.3105 | 30.7789 | 14.0813 | [5 empty] | 43.0423 | 5.7709 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.4606 | 30.1737 | 13.6834 | [7 empty] | 42.7697 | 5.817 | 0.2765 | 2244.3827 | 0.2365 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.5385 | 31.4849 | 32.2294 | 4726.0855 | 14.294 | [6 empty] | 64.2 | 101.3604 | 31.4748 | [5 empty] | -35.4831 | 34.8295 | 3806.4974 | [5 empty] | 64.5749 | 101.3225 | 31.0789 | [7 empty] | -34.8335 | 34.9778 | 0.6663 | 3786.4298 | 0.2958 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.8912 | -78.0224 | 37.2275 | 4.391e+18 | 10.8993 | [6 empty] | 30.9131 | 26.0913 | 75.7006 | [5 empty] | -6.1049 | -41.2473 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.1648 | 26.3189 | 74.9747 | [7 empty] | -5.77 | -40.6832 | 0.6561 | 2.9273e+18 | 0.3223 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 82.8196 | 37.4403 | 7.343 | 2244.3827 | 8.7494 | [6 empty] | 300.3833 | 243.003 | 49.3705 | [5 empty] | 77.2375 | 42.2111 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.6277 | 241.4847 | 50.3608 | [7 empty] | 76.8839 | 41.6217 | 0.6873 | 2244.3827 | 0.3828 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.7814 | -80.73 | 41.5377 | 31966.2632 | 14.6319 | [6 empty] | 134.1113 | 100.1482 | 160.3761 | [5 empty] | 27.7577 | -39.2416 | 8901.8564 | [5 empty] | 134.5001 | 100.232 | 160.4463 | [7 empty] | 28.0895 | -39.2668 | 0.3328 | 8878.7118 | 0.1082

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*