## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | DICOMGSDF | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3705 | -0.7176 | 0.8076 | 24710.7137 | 1.7272 | 46.4319 | [5 empty] | 0.964 | 1 | 0.8242 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 71.5001 |  |  |  |  | 1.0353 | 1.0994 | 1.2603 | [7 empty] | -0.3233 | -0.5202 | 0.6125 | 6935.0434 | 1.1352 | 75.4609 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3711 | -0.7174 | 0.8077 | 24774.7079 | 1.7311 | 46.4162 | [5 empty] | 0.9792 | 1.0158 | 0.8372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 72.1436 |  |  |  |  | 1.0634 | 1.1331 | 1.2817 | [7 empty] | -0.337 | -0.5097 | 0.611 | 6839.5161 | 1.1278 | 76.7551 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3718 | -0.7189 | 0.8094 | 24616.786 | 1.7372 | 46.5246 | [5 empty] | 0.9945 | 1.0317 | 0.8503 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 72.7872 |  |  |  |  | 1.0631 | 1.1323 | 1.2819 | [7 empty] | -0.3357 | -0.5112 | 0.6115 | 6844.875 | 1.128 | 76.7265 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.3713 | -0.7193 | 0.8095 | 24713.8241 | 1.7421 | 46.5063 | [5 empty] | 1.01 | 1.0477 | 0.8635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 73.4307 |  |  |  |  | 1.1428 | 1.1862 | 1.2259 | [7 empty] | -0.1651 | -0.3791 | 0.4135 | 6113.7434 | 0.7905 | 78.7461 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3721 | -0.7201 | 0.8105 | 24434.5666 | 1.7467 | 46.6249 | [5 empty] | 1.0256 | 1.0639 | 0.8768 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 74.0743 |  |  |  |  | 1.1425 | 1.186 | 1.2256 | [7 empty] | -0.1655 | -0.3788 | 0.4134 | 6113.6115 | 0.788 | 78.7411 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3726 | -0.7214 | 0.812 | 24312.7465 | 1.753 | 46.7176 | [5 empty] | 1.0413 | 1.0803 | 0.8903 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 74.7179 |  |  |  |  | 1.1024 | 1.1858 | 1.3324 | [7 empty] | -0.3887 | -0.5154 | 0.6455 | 6821.4318 | 1.1825 | 78.7339 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.3733 | -0.7234 | 0.814 | 24157.315 | 1.7605 | 46.8456 | [5 empty] | 1.0573 | 1.0968 | 0.9039 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 75.3615 |  |  |  |  | 1.1021 | 1.1857 | 1.3323 | [7 empty] | -0.3894 | -0.5155 | 0.646 | 6822.7521 | 1.1822 | 78.7285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.373 | -0.7318 | 0.8213 | 23608.4416 | 1.7775 | 47.3201 | [5 empty] | 1.0733 | 1.1134 | 0.9176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 76.005 |  |  |  |  | 1.1145 | 1.2094 | 1.3667 | [7 empty] | -0.4394 | -0.5324 | 0.6903 | 6900.1522 | 1.2624 | 79.599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3733 | -0.7317 | 0.8214 | 23596.714 | 1.7819 | 47.3248 | [5 empty] | 1.0895 | 1.1303 | 0.9315 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 76.6486 |  |  |  |  | 1.1417 | 1.24 | 1.3849 | [7 empty] | -0.4449 | -0.5216 | 0.6856 | 6809.6187 | 1.2533 | 80.7085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3754 | -0.7347 | 0.825 | 23191.8279 | 1.7908 | 47.5961 | [5 empty] | 1.1059 | 1.1472 | 0.9455 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 77.2923 |  |  |  |  | 1.243 | 1.3045 | 1.3248 | [7 empty] | -0.2216 | -0.3755 | 0.436 | 6042.6992 | 0.8107 | 82.9909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3731 | -0.743 | 0.8314 | 23090.5756 | 1.8091 | 47.9026 | [5 empty] | 1.1224 | 1.1644 | 0.9596 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 77.9359 |  |  |  |  | 1.2426 | 1.3043 | 1.3232 | [7 empty] | -0.2214 | -0.3733 | 0.434 | 6036.9405 | 0.8043 | 82.985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3656 | -0.7521 | 0.8362 | 21661.5349 | 1.8211 | 48.6745 | [5 empty] | 1.1391 | 1.1817 | 0.9739 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 78.5795 |  |  |  |  | 1.2428 | 1.3047 | 1.3242 | [7 empty] | -0.2225 | -0.3741 | 0.4353 | 6039.8114 | 0.8042 | 82.9988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.365 | -0.7528 | 0.8367 | 21662.582 | 1.8272 | 48.6934 | [5 empty] | 1.1559 | 1.1991 | 0.9882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 79.2232 |  |  |  |  | 1.2763 | 1.3375 | 1.3417 | [7 empty] | -0.2093 | -0.361 | 0.4173 | 5965.0566 | 0.7743 | 84.1329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3681 | -0.7532 | 0.8384 | 19986.8486 | 1.8239 | 49.5112 | [5 empty] | 1.1729 | 1.2167 | 1.0028 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 79.8668 |  |  |  |  | 1.292 | 1.3729 | 1.3765 | [7 empty] | -0.2866 | -0.3606 | 0.4606 | 6005.6051 | 0.8439 | 85.3381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.367 | -0.7535 | 0.8382 | 19969.1143 | 1.8292 | 49.5171 | [5 empty] | 1.19 | 1.2345 | 1.0174 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 80.5105 |  |  |  |  | 1.2921 | 1.3728 | 1.3783 | [7 empty] | -0.2869 | -0.3634 | 0.463 | 6012.9751 | 0.8458 | 85.3346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3672 | -0.7591 | 0.8432 | 19549.3698 | 1.8414 | 49.9414 | [5 empty] | 1.2073 | 1.2524 | 1.0322 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 81.1542 |  |  |  |  | 1.2918 | 1.3728 | 1.3764 | [7 empty] | -0.2866 | -0.3606 | 0.4606 | 6005.8204 | 0.8393 | 85.3328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7755 | 0.8608 | 18434.4478 | 1.8684 | 51.2764 | [5 empty] | 1.2247 | 1.2705 | 1.0471 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 81.7979 |  |  |  |  | 1.3216 | 1.3857 | 1.3938 | [7 empty] | -0.2219 | -0.3795 | 0.4396 | 5982.75 | 0.8108 | 85.7677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3752 | -0.7754 | 0.8614 | 18467.1238 | 1.8742 | 51.2726 | [5 empty] | 1.2423 | 1.2888 | 1.0621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 82.4416 |  |  |  |  | 1.3217 | 1.3859 | 1.3938 | [7 empty] | -0.2223 | -0.3791 | 0.4394 | 5981.9175 | 0.8085 | 85.7754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3854 | -0.7872 | 0.8765 | 18027.7211 | 1.8988 | 52.1232 | [5 empty] | 1.2601 | 1.3072 | 1.0773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 83.0853 |  |  |  |  | 1.3218 | 1.3855 | 1.394 | [7 empty] | -0.2208 | -0.38 | 0.4395 | 5983.0784 | 0.8075 | 85.7628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3875 | -0.7958 | 0.8851 | 17630.1396 | 1.9159 | 52.7388 | [5 empty] | 1.278 | 1.3258 | 1.0926 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 83.729 |  |  |  |  | 1.363 | 1.4253 | 1.4293 | [7 empty] | -0.2109 | -0.3855 | 0.4394 | 5956.2296 | 0.8126 | 87.0849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.402 | -0.8176 | 0.9111 | 16909.4954 | 1.9552 | 54.2653 | [5 empty] | 1.2961 | 1.3445 | 1.1081 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 84.3728 |  |  |  |  | 1.3794 | 1.4694 | 1.4559 | [7 empty] | -0.3095 | -0.3582 | 0.4734 | 5944.4215 | 0.8619 | 88.5254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.4156 | -0.8322 | 0.9302 | 16436.3834 | 1.9839 | 55.3649 | [5 empty] | 1.3143 | 1.3634 | 1.1236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 85.0165 |  |  |  |  | 1.3793 | 1.4691 | 1.4555 | [7 empty] | -0.3083 | -0.3582 | 0.4726 | 5943.642 | 0.8583 | 88.5144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4207 | -0.8447 | 0.9436 | 16041.8414 | 2.0071 | 56.2376 | [5 empty] | 1.3327 | 1.3825 | 1.1394 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 85.6603 |  |  |  |  | 1.3789 | 1.4691 | 1.455 | [7 empty] | -0.3096 | -0.3571 | 0.4727 | 5942.3836 | 0.8569 | 88.5144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4207 | -0.8443 | 0.9433 | 16043.4437 | 2.012 | 56.224 | [5 empty] | 1.3512 | 1.4017 | 1.1552 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 86.3041 |  |  |  |  | 1.379 | 1.4691 | 1.455 | [7 empty] | -0.3097 | -0.3571 | 0.4727 | 5942.2954 | 0.8556 | 88.5165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4245 | -0.8553 | 0.9548 | 15681.4671 | 2.0324 | 57.0194 | [5 empty] | 1.3699 | 1.4211 | 1.1712 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 86.9479 |  |  |  |  | 1.4169 | 1.4966 | 1.4894 | [7 empty] | -0.2713 | -0.3807 | 0.4674 | 5943.5205 | 0.8473 | 89.4001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4285 | -0.8675 | 0.9676 | 15335.6506 | 2.0548 | 57.8697 | [5 empty] | 1.3888 | 1.4407 | 1.1874 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 87.5917 |  |  |  |  | 1.4165 | 1.4965 | 1.4898 | [7 empty] | -0.2726 | -0.3813 | 0.4687 | 5946.1165 | 0.8483 | 89.3953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4338 | -0.8838 | 0.9846 | 14833.6374 | 2.0817 | 59.0939 | [5 empty] | 1.4078 | 1.4605 | 1.2036 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 88.2356 |  |  |  |  | 1.4289 | 1.527 | 1.5156 | [7 empty] | -0.3414 | -0.3739 | 0.5063 | 5963.995 | 0.9169 | 90.3667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4377 | -0.893 | 0.9945 | 14576.1454 | 2.0995 | 59.786 | [5 empty] | 1.427 | 1.4804 | 1.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 88.8794 |  |  |  |  | 1.4288 | 1.5269 | 1.5164 | [7 empty] | -0.3416 | -0.3754 | 0.5076 | 5967.6453 | 0.9181 | 90.361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.4451 | -0.9133 | 1.0159 | 14185.7677 | 2.1341 | 61.1101 | [5 empty] | 1.4464 | 1.5005 | 1.2366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 89.5233 |  |  |  |  | 1.5494 | 1.5939 | 1.44 | [7 empty] | -0.032 | -0.2038 | 0.2063 | 5366.6046 | 0.4302 | 92.4482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4482 | -0.9208 | 1.0241 | 13972.1659 | 2.1491 | 61.7185 | [5 empty] | 1.4659 | 1.5207 | 1.2533 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.1672 |  |  |  |  | 1.4287 | 1.527 | 1.5159 | [7 empty] | -0.3423 | -0.3743 | 0.5072 | 5965.7152 | 0.9167 | 90.3661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4555 | -0.9399 | 1.0445 | 13625.0734 | 2.1816 | 63.003 | [5 empty] | 1.4856 | 1.5412 | 1.2701 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.8111 |  |  |  |  | 1.5632 | 1.6277 | 1.4658 | [7 empty] | -0.1067 | -0.1911 | 0.2189 | 5386.2803 | 0.4064 | 93.4793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4598 | -0.9529 | 1.058 | 13405.4308 | 2.2052 | 63.8635 | [5 empty] | 1.5055 | 1.5618 | 1.2871 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 91.4551 |  |  |  |  | 1.5629 | 1.6277 | 1.4649 | [7 empty] | -0.1071 | -0.1896 | 0.2178 | 5383.9283 | 0.401 | 93.4799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4655 | -0.9716 | 1.0774 | 13081.4824 | 2.2362 | 65.1453 | [5 empty] | 1.5255 | 1.5825 | 1.3042 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 92.099 |  |  |  |  | 1.5631 | 1.6277 | 1.4659 | [7 empty] | -0.1069 | -0.1912 | 0.2191 | 5386.5536 | 0.4013 | 93.4796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.4714 | -0.9847 | 1.0917 | 12893.8639 | 2.2603 | 66.0137 | [5 empty] | 1.5457 | 1.6035 | 1.3215 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 92.743 |  |  |  |  | 1.563 | 1.6277 | 1.4652 | [7 empty] | -0.1071 | -0.19 | 0.2181 | 5384.5335 | 0.3978 | 93.4803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4802 | -1.0081 | 1.1166 | 12565.308 | 2.2985 | 67.5723 | [5 empty] | 1.5661 | 1.6246 | 1.3389 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 93.3869 |  |  |  |  | 1.6056 | 1.6742 | 1.5013 | [7 empty] | -0.1147 | -0.1856 | 0.2181 | 5370.6785 | 0.3971 | 94.8774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.481 | -1.0089 | 1.1177 | 12581.5344 | 2.3058 | 67.5744 | [5 empty] | 1.5866 | 1.6459 | 1.3565 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 94.0309 |  |  |  |  | 1.6244 | 1.726 | 1.53 | [7 empty] | -0.2319 | -0.1477 | 0.2749 | 5370.3269 | 0.5296 | 96.4074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4859 | -1.0266 | 1.1358 | 12362.5344 | 2.3358 | 68.6994 | [5 empty] | 1.6073 | 1.6674 | 1.3742 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 94.6749 |  |  |  |  | 1.6245 | 1.7259 | 1.529 | [7 empty] | -0.2304 | -0.1466 | 0.2731 | 5367.5359 | 0.5239 | 96.4031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.4991 | -1.0643 | 1.1755 | 11991.8329 | 2.3962 | 70.9811 | [5 empty] | 1.6282 | 1.689 | 1.392 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 95.319 |  |  |  |  | 1.6246 | 1.7262 | 1.5295 | [7 empty] | -0.2313 | -0.1468 | 0.274 | 5368.365 | 0.5242 | 96.4124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.5097 | -1.0894 | 1.2028 | 11773.7961 | 2.4388 | 72.4917 | [5 empty] | 1.6492 | 1.7109 | 1.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 95.963 |  |  |  |  | 1.6817 | 1.7763 | 1.5753 | [7 empty] | -0.1987 | -0.1583 | 0.254 | 5355.9697 | 0.4736 | 97.8637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5089 | -1.0868 | 1.2 | 11763.4656 | 2.4389 | 72.4231 | [5 empty] | 1.6704 | 1.7329 | 1.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 96.6071 |  |  |  |  | 1.6814 | 1.7763 | 1.5745 | [7 empty] | -0.1994 | -0.157 | 0.2538 | 5354.4225 | 0.4718 | 97.8635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5175 | -1.1115 | 1.226 | 11565.5788 | 2.4804 | 73.8713 | [5 empty] | 1.6918 | 1.7551 | 1.4464 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 97.2512 |  |  |  |  | 1.6823 | 1.7772 | 1.575 | [7 empty] | -0.1992 | -0.1565 | 0.2533 | 5353.3153 | 0.4698 | 97.8891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5241 | -1.1368 | 1.2518 | 11378.251 | 2.5226 | 75.3156 | [5 empty] | 1.7134 | 1.7774 | 1.4649 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 97.8953 |  |  |  |  | 1.6824 | 1.777 | 1.5746 | [7 empty] | -0.1975 | -0.1565 | 0.252 | 5352.3579 | 0.4665 | 97.8817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5346 | -1.1621 | 1.2791 | 11199.169 | 2.5653 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7351 | 1.8 | 1.4835 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 98.5394 |  |  |  |  | 1.6821 | 1.7768 | 1.5748 | [7 empty] | -0.1983 | -0.1569 | 0.2529 | 5353.4722 | 0.4687 | 97.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5422 | -1.1839 | 1.3021 | 11069.3822 | 2.6032 | 78.0058 | [5 empty] | 1.757 | 1.8227 | 1.5022 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 99.1835 |  |  |  |  | 1.682 | 1.777 | 1.5742 | [7 empty] | -0.1992 | -0.1555 | 0.2527 | 5351.7871 | 0.4705 | 97.8828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5489 | -1.2051 | 1.3242 | 10940.6701 | 2.6397 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7791 | 1.8456 | 1.5211 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 99.8277 |  |  |  |  | 1.7001 | 1.8193 | 1.6101 | [7 empty] | -0.292 | -0.1454 | 0.3262 | 5382.5976 | 0.6459 | 99.0868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5583 | -1.2284 | 1.3493 | 10826.917 | 2.6804 | 80.4324 | [5 empty] | 1.8014 | 1.8687 | 1.5401 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 100.4718 |  |  |  |  | 1.7407 | 1.8606 | 1.6451 | [7 empty] | -0.2893 | -0.1474 | 0.3247 | 5375.0998 | 0.6402 | 100.2461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5665 | -1.2503 | 1.3727 | 10713.7057 | 2.7186 | 81.6285 | [5 empty] | 1.8238 | 1.892 | 1.5593 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 101.116 |  |  |  |  | 1.74 | 1.8598 | 1.6442 | [7 empty] | -0.2891 | -0.147 | 0.3243 | 5374.5819 | 0.6402 | 100.2234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5742 | -1.2727 | 1.3962 | 10611.3946 | 2.7576 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8465 | 1.9155 | 1.5786 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 101.7602 |  |  |  |  | 1.7856 | 1.9034 | 1.6794 | [7 empty] | -0.274 | -0.1479 | 0.3114 | 5358.4335 | 0.6087 | 101.4276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5827 | -1.294 | 1.4192 | 10508.5924 | 2.7947 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8693 | 1.9392 | 1.5981 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 102.4044 |  |  |  |  | 1.7857 | 1.9029 | 1.6792 | [7 empty] | -0.2718 | -0.1484 | 0.3097 | 5358.0577 | 0.6051 | 101.4159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.5912 | -1.3032 | 1.431 | 10208.2878 | 2.8015 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8923 | 1.963 | 1.6178 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 103.0487 |  |  |  |  | 1.7855 | 1.9032 | 1.6796 | [7 empty] | -0.2739 | -0.1485 | 0.3116 | 5359.2945 | 0.6109 | 101.423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.602 | -1.3222 | 1.4528 | 10069.6259 | 2.8325 | 86.984 | [5 empty] | 1.9154 | 1.987 | 1.6376 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 103.6929 |  |  |  |  | 1.9266 | 1.9947 | 1.5888 | [7 empty] | 0.0532 | 0.0855 | 0.1007 | 4865.9196 | 0.1803 | 103.8978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.602 | -1.322 | 1.4526 | 10071.231 | 2.8362 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9388 | 2.0112 | 1.6576 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 104.3372 |  |  |  |  | 1.9263 | 1.9946 | 1.5888 | [7 empty] | 0.0522 | 0.0854 | 0.1001 | 4866.5273 | 0.1799 | 103.8959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6136 | -1.3293 | 1.4641 | 9753.7349 | 2.8377 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9623 | 2.0356 | 1.6777 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 104.9815 |  |  |  |  | 1.8809 | 1.9993 | 1.771 | [7 empty] | -0.2705 | -0.169 | 0.319 | 5368.377 | 0.6102 | 104.0194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6019 | -1.4013 | 1.525 | 9704.8507 | 2.9584 | 91.2712 | [5 empty] | 1.986 | 2.0602 | 1.6979 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 105.6258 |  |  |  |  | 1.8813 | 2 | 1.7712 | [7 empty] | -0.2717 | -0.1682 | 0.3195 | 5367.6985 | 0.6137 | 104.0392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5737 | -1.4488 | 1.5582 | 9734.5034 | 3.0435 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0099 | 2.085 | 1.7184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 106.2701 |  |  |  |  | 2.0276 | 2.0931 | 1.7334 | [7 empty] | 0.035 | -0.0185 | 0.0396 | 5005.8682 | 0.1056 | 106.4779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.574 | -1.4479 | 1.5575 | 9731.9026 | 3.0452 | 92.2183 | [5 empty] | 2.034 | 2.11 | 1.739 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 106.9144 |  |  |  |  | 2.0277 | 2.0933 | 1.7325 | [7 empty] | 0.0354 | -0.0167 | 0.0391 | 5003.4211 | 0.1047 | 106.4839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.5946 | -1.5125 | 1.6252 | 9578.9582 | 3.1537 | 95.2094 | [5 empty] | 2.0582 | 2.1352 | 1.7597 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 107.5587 |  |  |  |  | 2.0275 | 2.0932 | 1.7321 | [7 empty] | 0.0351 | -0.0162 | 0.0386 | 5002.9639 | 0.1089 | 106.4819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.659 | -1.5655 | 1.6985 | 9394.6399 | 3.2439 | 98.5377 | [5 empty] | 2.0827 | 2.1605 | 1.7806 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 108.2031 |  |  |  |  | 2.0967 | 2.1683 | 1.781 | [7 empty] | 0.0307 | 0.0061 | 0.0313 | 4978.576 | 0.0698 | 108.4 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.6973 | -1.5752 | 1.7227 | 9265.9811 | 3.2615 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1073 | 2.1861 | 1.8017 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 108.8475 |  |  |  |  | 2.0964 | 2.1678 | 1.7804 | [7 empty] | 0.0315 | 0.0063 | 0.0321 | 4978.0537 | 0.073 | 108.387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.6981 | -1.5786 | 1.7261 | 9281.5076 | 3.2706 | 100.0609 | [5 empty] | 2.1322 | 2.2119 | 1.8229 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 109.4919 |  |  |  |  | 2.1392 | 2.2194 | 1.7922 | [7 empty] | 0.024 | 0.0587 | 0.0634 | 4922.3107 | 0.1182 | 109.6803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7062 | -1.6047 | 1.7532 | 9230.718 | 3.3161 | 101.2317 | [5 empty] | 2.1572 | 2.2378 | 1.8443 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 110.1363 |  |  |  |  | 2.1395 | 2.2184 | 1.7891 | [7 empty] | 0.0306 | 0.0615 | 0.0688 | 4916.0862 | 0.1267 | 109.6556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6856 | -1.6577 | 1.7939 | 9219.864 | 3.4065 | 102.5851 | [5 empty] | 2.1824 | 2.264 | 1.8658 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 110.7807 |  |  |  |  | 2.1396 | 2.2196 | 1.7916 | [7 empty] | 0.0253 | 0.0598 | 0.0649 | 4920.5351 | 0.1268 | 109.6853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6775 | -1.7518 | 1.8782 | 9174.3842 | 3.5715 | 105.4099 | [5 empty] | 2.2078 | 2.2903 | 1.8875 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 111.4252 |  |  |  |  | 2.2255 | 2.3069 | 1.9184 | [7 empty] | -0.0048 | -0.0279 | 0.0283 | 5033.2399 | 0.0594 | 111.8295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6767 | -1.754 | 1.88 | 9177.8214 | 3.5771 | 105.4363 | [5 empty] | 2.2333 | 2.3168 | 1.9094 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 112.0696 |  |  |  |  | 2.2256 | 2.304 | 1.9168 | [7 empty] | 0.0068 | -0.0309 | 0.0317 | 5031.5367 | 0.0758 | 111.7577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6846 | -1.7866 | 1.9133 | 9132.7843 | 3.6344 | 106.7229 | [5 empty] | 2.2591 | 2.3436 | 1.9315 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 112.7141 |  |  |  |  | 2.2248 | 2.3024 | 1.9184 | [7 empty] | 0.0077 | -0.0356 | 0.0365 | 5036.4789 | 0.0938 | 111.7203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7294 | -1.7942 | 1.9368 | 8980.1708 | 3.643 | 108.5413 | [5 empty] | 2.2851 | 2.3705 | 1.9537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 113.3586 |  |  |  |  | 2.2797 | 2.3588 | 1.9569 | [7 empty] | 0.0155 | -0.0236 | 0.0283 | 5019.1044 | 0.0746 | 113.0776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7505 | -1.836 | 1.9834 | 8970.943 | 3.7196 | 109.9215 | [5 empty] | 2.3113 | 2.3977 | 1.976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 114.0031 |  |  |  |  | 2.2787 | 2.3602 | 1.9607 | [7 empty] | 0.004 | -0.0265 | 0.0268 | 5027.1842 | 0.0706 | 113.1114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.7992 | -1.8486 | 2.014 | 8837.8464 | 3.7417 | 111.8305 | [5 empty] | 2.3376 | 2.425 | 1.9986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 114.6476 |  |  |  |  | 2.3487 | 2.4175 | 2.0076 | [7 empty] | 0.0644 | -0.0336 | 0.0727 | 5008.8526 | 0.1932 | 114.4715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8035 | -1.8865 | 2.0505 | 8794.9334 | 3.8068 | 113.2388 | [5 empty] | 2.3642 | 2.4526 | 2.0213 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 115.2921 |  |  |  |  | 2.3601 | 2.4552 | 2.0107 | [7 empty] | -0.0185 | 0.0236 | 0.03 | 4983.0062 | 0.079 | 115.353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8084 | -1.8756 | 2.0424 | 8766.9171 | 3.7876 | 113.2514 | [5 empty] | 2.3909 | 2.4803 | 2.0441 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 115.9366 |  |  |  |  | 2.3586 | 2.4516 | 2.0092 | [7 empty] | -0.0115 | 0.0204 | 0.0234 | 4983.5156 | 0.0655 | 115.2698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8241 | -1.968 | 2.1336 | 8909.5613 | 3.9603 | 114.505 | [5 empty] | 2.4179 | 2.5083 | 2.0672 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 116.5812 |  |  |  |  | 2.4117 | 2.5058 | 2.0483 | [7 empty] | -0.0044 | 0.0287 | 0.0291 | 4972.5572 | 0.067 | 116.5258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8308 | -1.9953 | 2.1613 | 8845.5345 | 4.0058 | 115.8103 | [5 empty] | 2.445 | 2.5364 | 2.0904 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.2257 |  |  |  |  | 2.4112 | 2.504 | 2.0453 | [7 empty] | 0.0021 | 0.0304 | 0.0305 | 4968.2115 | 0.0707 | 116.4836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8434 | -2.0717 | 2.2368 | 8956.3465 | 4.1481 | 116.8401 | [5 empty] | 2.4724 | 2.5648 | 2.1137 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.8703 |  |  |  |  | 2.4931 | 2.569 | 2.1284 | [7 empty] | 0.0605 | -0.0264 | 0.066 | 5002.6763 | 0.174 | 117.9659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8796 | -2.1651 | 2.3369 | 8885.946 | 4.3131 | 120.0118 | [5 empty] | 2.4999 | 2.5934 | 2.1373 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 118.5149 |  |  |  |  | 2.4934 | 2.5696 | 2.1313 | [7 empty] | 0.0578 | -0.0299 | 0.0651 | 5007.2283 | 0.1743 | 117.9803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.8847 | -2.1916 | 2.3634 | 8821.8458 | 4.3569 | 121.2691 | [5 empty] | 2.5276 | 2.6221 | 2.161 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 119.1595 |  |  |  |  | 2.5529 | 2.6435 | 2.174 | [7 empty] | 0.0222 | 0.0049 | 0.0227 | 4986.8227 | 0.0536 | 119.6348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9101 | -2.254 | 2.4308 | 8800.2486 | 4.4686 | 123.1451 | [5 empty] | 2.5556 | 2.6511 | 2.1849 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 119.8041 |  |  |  |  | 2.5555 | 2.6436 | 2.1781 | [7 empty] | 0.0299 | -0.0029 | 0.0301 | 4991.4352 | 0.0744 | 119.6363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9047 | -2.2531 | 2.428 | 8795.5221 | 4.4656 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5837 | 2.6803 | 2.209 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 120.4487 |  |  |  |  | 2.702 | 2.7886 | 2.272 | [7 empty] | 0.0746 | 0.0341 | 0.082 | 4942.2211 | 0.1918 | 122.7995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9222 | -2.2905 | 2.4692 | 8760.8716 | 4.5311 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6121 | 2.7097 | 2.2332 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 121.0934 |  |  |  |  | 2.5699 | 2.6827 | 2.2222 | [7 empty] | -0.0739 | -0.0092 | 0.0744 | 5036.6084 | 0.1712 | 120.5017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.8913 | -2.3334 | 2.4978 | 8682.3551 | 4.5999 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6406 | 2.7393 | 2.2576 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 121.738 |  |  |  |  | 2.5647 | 2.681 | 2.2224 | [7 empty] | -0.0893 | -0.01 | 0.0898 | 5043.1206 | 0.2121 | 120.464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9087 | -2.3746 | 2.5426 | 8648.8114 | 4.6722 | 127.403 | [5 empty] | 2.6694 | 2.7692 | 2.2822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 122.3827 |  |  |  |  | 2.7601 | 2.852 | 2.3309 | [7 empty] | 0.0581 | 0.0251 | 0.0633 | 4957.1833 | 0.1488 | 124.1479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8752 | -2.4113 | 2.5652 | 8570.2684 | 4.7318 | 128.7905 | [5 empty] | 2.6983 | 2.7992 | 2.307 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 123.0274 |  |  |  |  | 2.7626 | 2.8534 | 2.3298 | [7 empty] | 0.064 | 0.0283 | 0.0699 | 4952.3635 | 0.1496 | 124.1787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.8987 | -2.4556 | 2.6149 | 8556.239 | 4.8102 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7275 | 2.8295 | 2.3319 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 123.6721 |  |  |  |  | 2.7685 | 2.8546 | 2.3384 | [7 empty] | 0.0785 | 0.0135 | 0.0797 | 4960.4022 | 0.1795 | 124.2031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9579 | -2.5253 | 2.7009 | 8576.9189 | 4.9357 | 131.9175 | [5 empty] | 2.7569 | 2.86 | 2.357 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.3167 |  |  |  |  | 2.8433 | 2.9257 | 2.3912 | [7 empty] | 0.1076 | 0.0195 | 0.1093 | 4946.2515 | 0.2503 | 125.6929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9709 | -2.5643 | 2.742 | 8539.1812 | 4.9991 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7865 | 2.8906 | 2.3823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.9615 |  |  |  |  | 2.8434 | 2.9257 | 2.3967 | [7 empty] | 0.1042 | 0.0108 | 0.1048 | 4954.952 | 0.242 | 125.6927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0307 | -2.6317 | 2.8263 | 8557.3378 | 5.112 | 134.9905 | [5 empty] | 2.8163 | 2.9216 | 2.4078 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 125.6062 |  |  |  |  | 2.9007 | 2.9846 | 2.4463 | [7 empty] | 0.1061 | 0.0087 | 0.1064 | 4956.9471 | 0.2523 | 126.9064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0467 | -2.6727 | 2.8703 | 8543.3549 | 5.1741 | 136.1352 | [5 empty] | 2.8463 | 2.9527 | 2.4334 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 126.2509 |  |  |  |  | 2.9022 | 2.9884 | 2.4488 | [7 empty] | 0.0972 | 0.0111 | 0.0978 | 4957.9836 | 0.2257 | 126.9859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0168 | -2.7209 | 2.9047 | 8476.5489 | 5.239 | 137.6938 | [5 empty] | 2.8765 | 2.984 | 2.4593 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 126.8956 |  |  |  |  | 2.9797 | 3.0544 | 2.5081 | [7 empty] | 0.1508 | -0.0041 | 0.1508 | 4953.9915 | 0.3667 | 128.3275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0245 | -2.7629 | 2.9467 | 8451.3438 | 5.2967 | 138.9251 | [5 empty] | 2.9069 | 3.0156 | 2.4853 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 127.5404 |  |  |  |  | 2.9824 | 3.0566 | 2.5115 | [7 empty] | 0.1521 | -0.0071 | 0.1523 | 4955.9927 | 0.3686 | 128.3708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.9988 | -2.8012 | 2.9739 | 8385.3474 | 5.3434 | 140.3283 | [5 empty] | 2.9376 | 3.0474 | 2.5115 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 128.1851 |  |  |  |  | 3.043 | 3.123 | 2.5697 | [7 empty] | 0.1356 | -0.0105 | 0.136 | 4965.0143 | 0.3382 | 129.7023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.007 | -2.8402 | 3.0134 | 8358.9872 | 5.3923 | 141.5222 | [5 empty] | 2.9684 | 3.0794 | 2.5379 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 128.8299 |  |  |  |  | 3.0462 | 3.1217 | 2.5744 | [7 empty] | 0.1502 | -0.022 | 0.1518 | 4969.699 | 0.3785 | 129.6764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0805 | -2.9276 | 3.1206 | 8395.0928 | 5.5103 | 143.3872 | [5 empty] | 2.9995 | 3.1116 | 2.5644 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 129.4747 |  |  |  |  | 3.1178 | 3.2079 | 2.6392 | [7 empty] | 0.1072 | -0.0062 | 0.1074 | 4971.3634 | 0.2747 | 131.3756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.0979 | -2.9755 | 3.1716 | 8381.6649 | 5.5668 | 144.6375 | [5 empty] | 3.0308 | 3.1441 | 2.5912 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 130.1194 |  |  |  |  | 3.1183 | 3.2088 | 2.6426 | [7 empty] | 0.1039 | -0.0102 | 0.1044 | 4975.6129 | 0.2628 | 131.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1635 | -3.0446 | 3.2594 | 8391.8773 | 5.6493 | 146.3319 | [5 empty] | 3.0623 | 3.1767 | 2.6181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 130.7642 |  |  |  |  | 3.1168 | 3.2081 | 2.6409 | [7 empty] | 0.1013 | -0.0079 | 0.1016 | 4974.6242 | 0.2495 | 131.3799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1476 | -3.1442 | 3.3471 | 8308.6693 | 5.7503 | 149.2294 | [5 empty] | 3.094 | 3.2096 | 2.6452 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 131.409 |  |  |  |  | 3.1827 | 3.2743 | 2.7026 | [7 empty] | 0.1051 | -0.0204 | 0.1071 | 4983.7076 | 0.276 | 132.6627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1671 | -3.2009 | 3.407 | 8301.5492 | 5.8079 | 150.5432 | [5 empty] | 3.1259 | 3.2428 | 2.6725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 132.0538 |  |  |  |  | 3.185 | 3.2751 | 2.702 | [7 empty] | 0.1122 | -0.0193 | 0.1138 | 4980.6329 | 0.2864 | 132.6785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.1328 | -3.2537 | 3.4453 | 8247.9557 | 5.8547 | 152.0429 | [5 empty] | 3.1581 | 3.2761 | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 132.6987 |  |  |  |  | 3.2518 | 3.3652 | 2.763 | [7 empty] | 0.0395 | 0.0123 | 0.0414 | 4978.8817 | 0.1199 | 134.3992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.13 | -3.2833 | 3.4723 | 8210.6576 | 5.8734 | 153.1011 | [5 empty] | 3.1904 | 3.3097 | 2.7277 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 133.3435 |  |  |  |  | 3.2567 | 3.3661 | 2.7635 | [7 empty] | 0.0558 | 0.0105 | 0.0568 | 4975.3984 | 0.1365 | 134.416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2255 | -3.3807 | 3.5959 | 8256.6049 | 5.9698 | 154.9115 | [5 empty] | 3.223 | 3.3435 | 2.7555 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 133.9883 |  |  |  |  | 3.282 | 3.4156 | 2.8131 | [7 empty] | -0.042 | 0.0085 | 0.0429 | 5006.0264 | 0.1269 | 135.3491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2428 | -3.4308 | 3.649 | 8238.8925 | 6.008 | 156.1919 | [5 empty] | 3.2558 | 3.3776 | 2.7836 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 134.6331 |  |  |  |  | 3.2823 | 3.4174 | 2.816 | [7 empty] | -0.0484 | 0.007 | 0.0489 | 5009.0297 | 0.1273 | 135.3823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3202 | -3.5202 | 3.7596 | 8254.5914 | 6.084 | 158.0821 | [5 empty] | 3.2889 | 3.4118 | 2.8118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 135.278 |  |  |  |  | 3.3508 | 3.4839 | 2.8898 | [7 empty] | -0.0436 | -0.0252 | 0.0503 | 5031.2082 | 0.118 | 136.6205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3334 | -3.5786 | 3.8189 | 8241.7276 | 6.1266 | 159.3856 | [5 empty] | 3.3221 | 3.4463 | 2.8403 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 135.9228 |  |  |  |  | 3.3494 | 3.4824 | 2.8888 | [7 empty] | -0.0437 | -0.0257 | 0.0506 | 5031.5774 | 0.1035 | 136.593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3571 | -3.6474 | 3.8917 | 8221.4959 | 6.1726 | 161.0339 | [5 empty] | 3.3556 | 3.4811 | 2.8689 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 136.5677 |  |  |  |  | 3.3486 | 3.4803 | 2.889 | [7 empty] | -0.04 | -0.0293 | 0.0496 | 5033.2473 | 0.0929 | 136.5541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3457 | -3.6528 | 3.8928 | 8224.0014 | 6.1728 | 161.0221 | [5 empty] | 3.3893 | 3.5161 | 2.8977 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 137.2126 |  |  |  |  | 3.4324 | 3.5531 | 2.9493 | [7 empty] | 0.0156 | -0.0371 | 0.0402 | 5022.3549 | 0.1062 | 137.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3709 | -3.6997 | 3.9456 | 8212.9302 | 6.1992 | 162.1553 | [5 empty] | 3.4233 | 3.5513 | 2.9268 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 137.8574 |  |  |  |  | 3.4904 | 3.6227 | 2.9533 | [7 empty] | 0.0146 | 0.0522 | 0.0542 | 4959.3123 | 0.1239 | 139.153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.393 | -3.774 | 4.0228 | 8195.1184 | 6.2452 | 163.8306 | [5 empty] | 3.4575 | 3.5867 | 2.956 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 138.5023 |  |  |  |  | 3.4899 | 3.62 | 2.9551 | [7 empty] | 0.0205 | 0.0445 | 0.049 | 4962.9986 | 0.0954 | 139.1038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4092 | -3.8267 | 4.0779 | 8178.5265 | 6.2719 | 165.0761 | [5 empty] | 3.4918 | 3.6224 | 2.9854 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 139.1472 |  |  |  |  | 3.5793 | 3.693 | 3.04 | [7 empty] | 0.0816 | -0.0046 | 0.0817 | 4980.9759 | 0.2085 | 140.4109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4326 | -3.8948 | 4.1499 | 8173.7334 | 6.3144 | 166.453 | [5 empty] | 3.5265 | 3.6583 | 3.015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 139.7921 |  |  |  |  | 3.5774 | 3.6942 | 3.0376 | [7 empty] | 0.0714 | 0.0025 | 0.0715 | 4978.8838 | 0.1714 | 140.4325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4464 | -3.9601 | 4.216 | 8167.9249 | 6.3561 | 167.7418 | [5 empty] | 3.5613 | 3.6945 | 3.0448 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 140.437 |  |  |  |  | 3.6595 | 3.7926 | 3.1055 | [7 empty] | 0.0281 | 0.03 | 0.0411 | 4972.3815 | 0.1168 | 142.1662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4687 | -4.0047 | 4.2656 | 8149.5512 | 6.3751 | 168.9312 | [5 empty] | 3.5964 | 3.7309 | 3.0748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 141.0819 |  |  |  |  | 3.6582 | 3.7933 | 3.1051 | [7 empty] | 0.0206 | 0.0326 | 0.0386 | 4972.6457 | 0.0901 | 142.1788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.4883 | -4.0583 | 4.3226 | 8141.6708 | 6.4059 | 170.0959 | [5 empty] | 3.6317 | 3.7675 | 3.105 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 141.7268 |  |  |  |  | 3.7329 | 3.8662 | 3.1727 | [7 empty] | 0.0338 | 0.0184 | 0.0385 | 4979.0844 | 0.1182 | 143.4437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.503 | -4.1424 | 4.4067 | 8129.9769 | 6.4625 | 171.8227 | [5 empty] | 3.6673 | 3.8044 | 3.1354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 142.3717 |  |  |  |  | 3.7337 | 3.8674 | 3.1746 | [7 empty] | 0.0319 | 0.0171 | 0.0362 | 4980.4546 | 0.0918 | 143.4636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5158 | -4.1911 | 4.4568 | 8113.0641 | 6.488 | 173.0243 | [5 empty] | 3.7031 | 3.8415 | 3.166 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 143.0166 |  |  |  |  | 3.7362 | 3.8685 | 3.1725 | [7 empty] | 0.0399 | 0.021 | 0.0451 | 4975.7992 | 0.0922 | 143.4822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5459 | -4.2761 | 4.5469 | 8101.2801 | 6.5448 | 174.8786 | [5 empty] | 3.7391 | 3.8789 | 3.1968 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 143.6615 |  |  |  |  | 3.8146 | 3.9683 | 3.2516 | [7 empty] | -0.031 | 0.0355 | 0.0471 | 4985.0325 | 0.1498 | 145.1882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5647 | -4.3327 | 4.6066 | 8094.6356 | 6.5801 | 176.0889 | [5 empty] | 3.7754 | 3.9165 | 3.2278 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 144.3064 |  |  |  |  | 3.8087 | 3.9631 | 3.2558 | [7 empty] | -0.0404 | 0.0226 | 0.0463 | 4995.6772 | 0.1307 | 145.0998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.5849 | -4.4039 | 4.6804 | 8080.0697 | 6.6267 | 177.7082 | [5 empty] | 3.8119 | 3.9544 | 3.259 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 144.9514 |  |  |  |  | 3.884 | 4.0397 | 3.3165 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0255 | 0.0413 | 4991.982 | 0.136 | 146.3898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.5983 | -4.4518 | 4.7301 | 8067.293 | 6.6541 | 178.8578 | [5 empty] | 3.8486 | 3.9925 | 3.2904 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 145.5963 |  |  |  |  | 3.8816 | 4.0373 | 3.3158 | [7 empty] | -0.034 | 0.0236 | 0.0414 | 4993.5054 | 0.1185 | 146.3496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6225 | -4.5182 | 4.8007 | 8052.9083 | 6.6971 | 180.4303 | [5 empty] | 3.8856 | 4.0308 | 3.322 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 146.2412 |  |  |  |  | 3.934 | 4.1058 | 3.4905 | [7 empty] | -0.1692 | -0.1555 | 0.2298 | 5140.8909 | 0.4222 | 147.49 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.638 | -4.5735 | 4.8579 | 8048.6914 | 6.7332 | 181.5689 | [5 empty] | 3.9228 | 4.0694 | 3.3538 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 146.8861 |  |  |  |  | 3.9322 | 4.105 | 3.4957 | [7 empty] | -0.1771 | -0.1641 | 0.2414 | 5148.4509 | 0.4383 | 147.4765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6555 | -4.6532 | 4.9389 | 8035.6964 | 6.7903 | 183.3197 | [5 empty] | 3.9602 | 4.1083 | 3.3858 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 147.5311 |  |  |  |  | 4.1689 | 4.2571 | 3.4953 | [7 empty] | 0.2755 | -0.0136 | 0.2759 | 4943.3017 | 0.6749 | 149.9628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6728 | -4.7096 | 4.9979 | 8030.8736 | 6.8278 | 184.5075 | [5 empty] | 3.9979 | 4.1474 | 3.418 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 148.176 |  |  |  |  | 4.1697 | 4.2561 | 3.5017 | [7 empty] | 0.278 | -0.026 | 0.2792 | 4950.083 | 0.6851 | 149.9467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.6937 | -4.7817 | 5.0728 | 8018.2823 | 6.8788 | 186.1507 | [5 empty] | 4.0359 | 4.1867 | 3.4505 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 148.821 |  |  |  |  | 4.1699 | 4.2586 | 3.4982 | [7 empty] | 0.2728 | -0.0159 | 0.2733 | 4945.3109 | 0.6598 | 149.9877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7046 | -4.8396 | 5.131 | 8012.4011 | 6.9184 | 187.3515 | [5 empty] | 4.0741 | 4.2264 | 3.4831 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 149.4659 |  |  |  |  | 4.1955 | 4.3155 | 3.5654 | [7 empty] | 0.1391 | -0.0326 | 0.1429 | 4986.9253 | 0.3718 | 150.9025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6722 | -4.9594 | 5.2337 | 8035.6264 | 7.022 | 188.7523 | [5 empty] | 4.1125 | 4.2662 | 3.516 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 150.1109 |  |  |  |  | 4.1951 | 4.3129 | 3.5675 | [7 empty] | 0.1447 | -0.0403 | 0.1502 | 4990.1911 | 0.3869 | 150.8608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.6931 | -4.9992 | 5.2781 | 8016.515 | 7.0429 | 189.9791 | [5 empty] | 4.1512 | 4.3064 | 3.5491 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 150.7558 |  |  |  |  | 4.2628 | 4.3834 | 3.5665 | [7 empty] | 0.1843 | 0.0532 | 0.1919 | 4927.1926 | 0.4135 | 151.9829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6285 | -5.1449 | 5.3965 | 8053.7714 | 7.1761 | 191.3155 | [5 empty] | 4.1901 | 4.3467 | 3.5823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 151.4008 |  |  |  |  | 4.2603 | 4.3862 | 3.574 | [7 empty] | 0.1596 | 0.0475 | 0.1665 | 4936.1156 | 0.3547 | 152.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6245 | -5.222 | 5.4689 | 8058.7696 | 7.2362 | 192.5142 | [5 empty] | 4.2293 | 4.3874 | 3.6158 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 152.0457 |  |  |  |  | 4.3593 | 4.4265 | 3.5702 | [7 empty] | 0.4313 | 0.0745 | 0.4377 | 4860.7137 | 0.9599 | 152.6624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7292 | -5.3 | 5.575 | 8071.9386 | 7.2853 | 194.2114 | [5 empty] | 4.2687 | 4.4283 | 3.6495 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 152.6907 |  |  |  |  | 4.4629 | 4.5401 | 3.7304 | [7 empty] | 0.3609 | -0.0275 | 0.362 | 4935.7962 | 0.8765 | 154.434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7389 | -5.3497 | 5.6252 | 8059.2299 | 7.3173 | 195.4024 | [5 empty] | 4.3084 | 4.4694 | 3.6835 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 153.3357 |  |  |  |  | 4.4628 | 4.5418 | 3.7283 | [7 empty] | 0.3561 | -0.0212 | 0.3568 | 4933.3629 | 0.8562 | 154.4593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8405 | -5.4488 | 5.7512 | 8090.5782 | 7.3895 | 197.027 | [5 empty] | 4.3483 | 4.5109 | 3.7176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 153.9806 |  |  |  |  | 4.4961 | 4.601 | 3.8356 | [7 empty] | 0.219 | -0.1009 | 0.2411 | 5008.3205 | 0.637 | 155.371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8573 | -5.501 | 5.8061 | 8079.2494 | 7.4239 | 198.2749 | [5 empty] | 4.3885 | 4.5525 | 3.7519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 154.6256 |  |  |  |  | 4.4984 | 4.6026 | 3.8337 | [7 empty] | 0.2244 | -0.0963 | 0.2442 | 5004.6065 | 0.6388 | 155.3942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.794 | -5.5497 | 5.8324 | 8039.7997 | 7.4617 | 199.6232 | [5 empty] | 4.4289 | 4.5945 | 3.7865 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 155.2705 |  |  |  |  | 4.5258 | 4.6943 | 3.8423 | [7 empty] | 0.0206 | 0.0415 | 0.0463 | 4973.0793 | 0.1259 | 156.7886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8065 | -5.596 | 5.8804 | 8023.7686 | 7.4917 | 200.8743 | [5 empty] | 4.4696 | 4.6367 | 3.8213 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 155.9155 |  |  |  |  | 4.5253 | 4.6924 | 3.8412 | [7 empty] | 0.0261 | 0.0401 | 0.0478 | 4972.6663 | 0.1003 | 156.7598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7331 | -5.6621 | 5.9214 | 7994.0436 | 7.5495 | 202.2759 | [5 empty] | 4.5105 | 4.6792 | 3.8563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 156.5605 |  |  |  |  | 4.7214 | 4.8233 | 3.9153 | [7 empty] | 0.3352 | 0.0566 | 0.34 | 4900.9856 | 0.7621 | 158.7188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7482 | -5.7149 | 5.9763 | 7983.3646 | 7.5858 | 203.548 | [5 empty] | 4.5517 | 4.7219 | 3.8915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 157.2054 |  |  |  |  | 4.7217 | 4.8239 | 3.9134 | [7 empty] | 0.3355 | 0.0606 | 0.3409 | 4898.8747 | 0.7548 | 158.7283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8542 | -5.8104 | 6.0991 | 8006.3428 | 7.6542 | 205.2918 | [5 empty] | 4.5932 | 4.7649 | 3.927 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 157.8504 |  |  |  |  | 4.7241 | 4.8245 | 3.9177 | [7 empty] | 0.3404 | 0.0536 | 0.3446 | 4901.5187 | 0.7655 | 158.7376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8747 | -5.8521 | 6.145 | 7988.9275 | 7.6811 | 206.5731 | [5 empty] | 4.6349 | 4.8082 | 3.9627 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 158.4954 |  |  |  |  | 4.8496 | 4.9414 | 4.095 | [7 empty] | 0.3372 | -0.0811 | 0.3468 | 4973.3712 | 0.8803 | 160.4555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -1.9754 | -5.9142 | 6.2353 | 7996.2156 | 7.722 | 208.0828 | [5 empty] | 4.6769 | 4.8518 | 3.9985 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 159.1403 |  |  |  |  | 4.8478 | 4.9435 | 4.0939 | [7 empty] | 0.3232 | -0.0746 | 0.3317 | 4972.8516 | 0.8368 | 160.4861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -1.9845 | -5.9691 | 6.2903 | 7997.4718 | 7.759 | 209.0554 | [5 empty] | 4.7192 | 4.8956 | 4.0347 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 159.7853 |  |  |  |  | 4.8526 | 4.945 | 4.0962 | [7 empty] | 0.3363 | -0.0779 | 0.3452 | 4971.9425 | 0.8671 | 160.5082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0087 | -6.0537 | 6.3783 | 7993.8823 | 7.8272 | 210.7583 | [5 empty] | 4.7617 | 4.9397 | 4.071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 160.4303 |  |  |  |  | 4.8707 | 4.9966 | 4.1077 | [7 empty] | 0.2282 | -0.0123 | 0.2286 | 4960.4748 | 0.5521 | 161.2579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0059 | -6.0524 | 6.3761 | 7990.3411 | 7.8084 | 210.8095 | [5 empty] | 4.8044 | 4.984 | 4.1076 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 161.0752 |  |  |  |  | 4.8683 | 4.9943 | 4.1041 | [7 empty] | 0.2287 | -0.0096 | 0.2289 | 4958.9716 | 0.5483 | 161.2241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.0441 | -6.1664 | 6.4964 | 7967.7157 | 7.9127 | 213.6148 | [5 empty] | 4.8475 | 5.0287 | 4.1444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 161.7202 |  |  |  |  | 4.9025 | 5.0737 | 4.1814 | [7 empty] | 0.048 | -0.0061 | 0.0484 | 4993.5512 | 0.1272 | 162.3661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0465 | -6.1886 | 6.5182 | 7988.2526 | 7.91 | 213.4655 | [5 empty] | 4.8908 | 5.0736 | 4.1814 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 162.3652 |  |  |  |  | 4.9362 | 5.1407 | 4.2725 | [7 empty] | -0.1029 | -0.0464 | 0.1128 | 5043.4085 | 0.2358 | 163.3218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0519 | -6.2349 | 6.5639 | 7977.8761 | 7.9414 | 214.5753 | [5 empty] | 4.9343 | 5.1188 | 4.2186 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 163.0101 |  |  |  |  | 4.9375 | 5.1428 | 4.2649 | [7 empty] | -0.0996 | -0.0314 | 0.1044 | 5035.2166 | 0.222 | 163.3511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.073 | -6.2984 | 6.6308 | 7960.3357 | 7.9934 | 216.2794 | [5 empty] | 4.9782 | 5.1643 | 4.2561 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 163.6551 |  |  |  |  | 5.1325 | 5.2755 | 4.2763 | [7 empty] | 0.2415 | 0.0882 | 0.2571 | 4912.0394 | 0.5348 | 165.216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.0788 | -6.3454 | 6.6772 | 7952.3325 | 8.0252 | 217.3491 | [5 empty] | 5.0223 | 5.21 | 4.2938 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 164.3001 |  |  |  |  | 5.1288 | 5.2734 | 4.2722 | [7 empty] | 0.236 | 0.093 | 0.2537 | 4910.7378 | 0.516 | 165.1875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.0988 | -6.4223 | 6.7565 | 7944.5329 | 8.0886 | 219.0243 | [5 empty] | 5.0666 | 5.256 | 4.3317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 164.945 |  |  |  |  | 5.248 | 5.3781 | 4.4409 | [7 empty] | 0.2547 | -0.0471 | 0.259 | 4974.8061 | 0.6412 | 166.6362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1147 | -6.4823 | 6.8185 | 7944.715 | 8.1314 | 220.1577 | [5 empty] | 5.1113 | 5.3024 | 4.3699 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 165.59 |  |  |  |  | 5.2495 | 5.3805 | 4.4394 | [7 empty] | 0.2536 | -0.0411 | 0.2569 | 4972.1903 | 0.6263 | 166.6697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0563 | -6.6258 | 6.9376 | 7973.7368 | 8.2484 | 221.4541 | [5 empty] | 5.1562 | 5.349 | 4.4083 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 166.2349 |  |  |  |  | 5.248 | 5.3783 | 4.4428 | [7 empty] | 0.2525 | -0.0497 | 0.2574 | 4976.4511 | 0.6296 | 166.6387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0531 | -6.6777 | 6.9861 | 7963.3994 | 8.2868 | 222.6208 | [5 empty] | 5.2014 | 5.3958 | 4.447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 166.8799 |  |  |  |  | 5.2702 | 5.4408 | 4.4516 | [7 empty] | 0.1262 | 0.0379 | 0.1318 | 4959.0113 | 0.2752 | 167.495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -1.995 | -6.7846 | 7.0719 | 7970.7795 | 8.3761 | 223.894 | [5 empty] | 5.2469 | 5.443 | 4.4858 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 167.5249 |  |  |  |  | 5.2672 | 5.4397 | 4.4468 | [7 empty] | 0.1209 | 0.045 | 0.129 | 4956.6869 | 0.2593 | 167.4802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -1.997 | -6.8193 | 7.1057 | 7950.9771 | 8.4013 | 225.0779 | [5 empty] | 5.2926 | 5.4905 | 4.5249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 168.1698 |  |  |  |  | 5.2726 | 5.442 | 4.4538 | [7 empty] | 0.1304 | 0.0352 | 0.1351 | 4959.4982 | 0.2854 | 167.5113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.0952 | -6.9298 | 7.2396 | 7984.7929 | 8.4802 | 226.583 | [5 empty] | 5.3386 | 5.5382 | 4.5643 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 168.8148 |  |  |  |  | 5.36 | 5.5346 | 4.5699 | [7 empty] | 0.0955 | -0.0265 | 0.0991 | 4994.9191 | 0.2448 | 168.7663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1245 | -6.9861 | 7.302 | 7986.7935 | 8.5178 | 227.663 | [5 empty] | 5.3849 | 5.5862 | 4.6039 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 169.4597 |  |  |  |  | 5.3574 | 5.5303 | 4.5647 | [7 empty] | 0.1031 | -0.025 | 0.1061 | 4992.7956 | 0.265 | 168.7076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.231 | -7.0621 | 7.4061 | 8002.9552 | 8.5703 | 229.1228 | [5 empty] | 5.4315 | 5.6346 | 4.6437 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 170.1047 |  |  |  |  | 5.4807 | 5.6554 | 4.6588 | [7 empty] | 0.1203 | -0.012 | 0.1209 | 4984.0428 | 0.2821 | 170.3818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2428 | -7.1307 | 7.4751 | 8006.5616 | 8.6199 | 230.2514 | [5 empty] | 5.4784 | 5.6832 | 4.6838 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 170.7496 |  |  |  |  | 5.4799 | 5.6566 | 4.6558 | [7 empty] | 0.1149 | -0.0047 | 0.115 | 4981.6932 | 0.2641 | 170.3975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2538 | -7.1123 | 7.4609 | 7945.469 | 8.6148 | 231.8469 | [5 empty] | 5.5255 | 5.7321 | 4.7241 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 171.3946 |  |  |  |  | 5.5509 | 5.7381 | 4.6626 | [7 empty] | 0.125 | 0.0945 | 0.1567 | 4936.2615 | 0.274 | 171.4734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2662 | -7.1697 | 7.5193 | 7943.5037 | 8.6566 | 232.9669 | [5 empty] | 5.5729 | 5.7813 | 4.7646 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 172.0395 |  |  |  |  | 5.5531 | 5.7386 | 4.6664 | [7 empty] | 0.1295 | 0.0884 | 0.1568 | 4938.176 | 0.2806 | 171.4807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.2829 | -7.1542 | 7.5096 | 7887.4852 | 8.6558 | 234.5702 | [5 empty] | 5.6206 | 5.8308 | 4.8054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 172.6844 |  |  |  |  | 5.6985 | 5.8764 | 4.8704 | [7 empty] | 0.1191 | -0.0607 | 0.1337 | 5006.1263 | 0.3304 | 173.2762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3016 | -7.2031 | 7.5619 | 7882.826 | 8.6917 | 235.6844 | [5 empty] | 5.6686 | 5.8806 | 4.8464 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 173.3294 |  |  |  |  | 5.6954 | 5.8785 | 4.8655 | [7 empty] | 0.103 | -0.0477 | 0.1135 | 5003.1989 | 0.2775 | 173.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2124 | -7.3418 | 7.6678 | 7900.2156 | 8.8046 | 236.9685 | [5 empty] | 5.7169 | 5.9306 | 4.8877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 173.9743 |  |  |  |  | 5.6973 | 5.8785 | 4.8665 | [7 empty] | 0.1099 | -0.0502 | 0.1208 | 5003.0893 | 0.2985 | 173.3028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2258 | -7.3291 | 7.6596 | 7894.3432 | 8.773 | 237.023 | [5 empty] | 5.7655 | 5.981 | 4.9292 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 174.6193 |  |  |  |  | 5.7845 | 5.9657 | 4.959 | [7 empty] | 0.1088 | -0.0843 | 0.1376 | 5018.0075 | 0.3381 | 174.4234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2362 | -7.3925 | 7.7233 | 7895.9257 | 8.8196 | 238.1294 | [5 empty] | 5.8143 | 6.0317 | 4.971 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 175.2642 |  |  |  |  | 5.7808 | 5.9604 | 4.9552 | [7 empty] | 0.114 | -0.0858 | 0.1427 | 5017.8162 | 0.3558 | 174.3561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1687 | -7.5433 | 7.8489 | 7922.3809 | 8.9411 | 239.4442 | [5 empty] | 5.8635 | 6.0827 | 5.013 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 175.9091 |  |  |  |  | 5.9141 | 6.1025 | 5.0443 | [7 empty] | 0.1178 | -0.0398 | 0.1244 | 4997.282 | 0.2929 | 176.1588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1725 | -7.5851 | 7.8901 | 7910.0542 | 8.9738 | 240.5878 | [5 empty] | 5.9129 | 6.134 | 5.0553 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 176.554 |  |  |  |  | 5.9115 | 6.1022 | 5.0437 | [7 empty] | 0.1089 | -0.0382 | 0.1154 | 4998.0778 | 0.2733 | 176.1547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.2763 | -7.6527 | 7.9841 | 7916.1819 | 9.0249 | 242.1733 | [5 empty] | 5.9627 | 6.1856 | 5.0978 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 177.199 |  |  |  |  | 5.9911 | 6.1892 | 5.0503 | [7 empty] | 0.1349 | 0.0661 | 0.1502 | 4950.5867 | 0.2684 | 177.2441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4005 | -7.7721 | 8.1344 | 7921.4982 | 9.1374 | 244.7855 | [5 empty] | 6.0127 | 6.2375 | 5.1406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 177.8439 |  |  |  |  | 5.9903 | 6.1897 | 5.0509 | [7 empty] | 0.13 | 0.0665 | 0.146 | 4951.2462 | 0.2623 | 177.2501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4085 | -7.8068 | 8.1698 | 7909.6092 | 9.1636 | 245.827 | [5 empty] | 6.063 | 6.2897 | 5.1836 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 178.4888 |  |  |  |  | 6.136 | 6.3269 | 5.2226 | [7 empty] | 0.1444 | -0.0324 | 0.148 | 4990.055 | 0.3344 | 178.9458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4224 | -7.9249 | 8.2868 | 7928.2216 | 9.2564 | 247.286 | [5 empty] | 6.1137 | 6.3422 | 5.2269 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 179.1337 |  |  |  |  | 6.1379 | 6.3326 | 5.2338 | [7 empty] | 0.1255 | -0.0406 | 0.1319 | 4996.4705 | 0.3029 | 179.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4413 | -7.9637 | 8.3295 | 7919.4836 | 9.2857 | 248.3586 | [5 empty] | 6.1646 | 6.395 | 5.2704 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 179.7786 |  |  |  |  | 6.1385 | 6.3313 | 5.2304 | [7 empty] | 0.1347 | -0.038 | 0.1399 | 4993.9003 | 0.3231 | 178.9999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4497 | -8.0372 | 8.4023 | 7911.2673 | 9.3529 | 249.9424 | [5 empty] | 6.2158 | 6.4482 | 5.3142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 180.4235 |  |  |  |  | 6.2433 | 6.4222 | 5.3609 | [7 empty] | 0.166 | -0.1332 | 0.2128 | 5027.6301 | 0.4996 | 180.1094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.457 | -8.0852 | 8.4503 | 7905.2185 | 9.3896 | 251.0132 | [5 empty] | 6.2673 | 6.5016 | 5.3583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.0684 |  |  |  |  | 6.2429 | 6.4241 | 5.364 | [7 empty] | 0.1563 | -0.1344 | 0.2061 | 5029.6641 | 0.4875 | 180.1322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.4824 | -8.1688 | 8.5377 | 7903.2148 | 9.4644 | 252.6561 | [5 empty] | 6.3191 | 6.5554 | 5.4026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.7133 |  |  |  |  | 6.3301 | 6.5473 | 5.3714 | [7 empty] | 0.0919 | 0.0284 | 0.0962 | 4974.4611 | 0.1781 | 181.6168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.4972 | -8.2168 | 8.5879 | 7899.0185 | 9.5003 | 253.7089 | [5 empty] | 6.3712 | 6.6094 | 5.4471 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 182.3582 |  |  |  |  | 6.3223 | 6.5408 | 5.371 | [7 empty] | 0.0823 | 0.0216 | 0.085 | 4978.6425 | 0.17 | 181.5395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5152 | -8.3121 | 8.6844 | 7901.8548 | 9.5834 | 255.3318 | [5 empty] | 6.4237 | 6.6638 | 5.492 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 183.0031 |  |  |  |  | 6.4241 | 6.6417 | 5.4646 | [7 empty] | 0.0935 | 0.003 | 0.0935 | 4984.4485 | 0.1916 | 182.7418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5115 | -8.2975 | 8.6692 | 7896.0425 | 9.5478 | 255.2703 | [5 empty] | 6.4764 | 6.7185 | 5.537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 183.648 |  |  |  |  | 6.425 | 6.6383 | 5.4642 | [7 empty] | 0.1087 | -0.0029 | 0.1087 | 4984.4286 | 0.2353 | 182.701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5169 | -8.3585 | 8.7292 | 7893.4438 | 9.5963 | 256.4312 | [5 empty] | 6.5294 | 6.7735 | 5.5824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 184.2928 |  |  |  |  | 6.5408 | 6.7698 | 5.6037 | [7 empty] | 0.0438 | -0.0455 | 0.0632 | 5010.9179 | 0.1445 | 184.2491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.54 | -8.4126 | 8.7877 | 7893.0202 | 9.6363 | 257.5013 | [5 empty] | 6.5828 | 6.8289 | 5.628 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 184.9377 |  |  |  |  | 6.5414 | 6.7694 | 5.5999 | [7 empty] | 0.0501 | -0.0406 | 0.0645 | 5008.1109 | 0.1558 | 184.2442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5454 | -8.4505 | 8.8255 | 7881.2613 | 9.6689 | 258.6089 | [5 empty] | 6.6365 | 6.8845 | 5.6739 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 185.5826 |  |  |  |  | 6.5615 | 6.8389 | 5.6091 | [7 empty] | -0.1059 | 0.058 | 0.1207 | 4993.7394 | 0.2761 | 185.0536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.5568 | -8.5081 | 8.884 | 7880.2738 | 9.7127 | 259.6911 | [5 empty] | 6.6904 | 6.9405 | 5.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 186.2275 |  |  |  |  | 6.6678 | 6.9497 | 5.7078 | [7 empty] | -0.1128 | 0.0468 | 0.1221 | 4999.0663 | 0.2712 | 186.333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5546 | -8.5444 | 8.9182 | 7870.0588 | 9.7414 | 260.6758 | [5 empty] | 6.7447 | 6.9968 | 5.7664 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 186.8723 |  |  |  |  | 6.6692 | 6.9493 | 5.7135 | [7 empty] | -0.1096 | 0.0366 | 0.1155 | 5002.4353 | 0.2564 | 186.3283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.5915 | -8.6039 | 8.9858 | 7861.3035 | 9.8 | 262.239 | [5 empty] | 6.7993 | 7.0535 | 5.8131 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 187.5172 |  |  |  |  | 6.8003 | 7.0527 | 5.8113 | [7 empty] | 0.0078 | 0.0009 | 0.0078 | 4998.51 | 0.0151 | 187.5087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.5905 | -8.6547 | 9.0341 | 7856.3521 | 9.84 | 263.2842 | [5 empty] | 6.8542 | 7.1104 | 5.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.162 |  |  |  |  | 6.8044 | 7.0706 | 5.8171 | [7 empty] | -0.0388 | 0.0215 | 0.0444 | 4997.6836 | 0.1041 | 187.7117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6014 | -8.738 | 9.117 | 7854.7532 | 9.9153 | 264.822 | [5 empty] | 6.9094 | 7.1677 | 5.9072 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.8069 |  |  |  |  | 6.9079 | 7.1751 | 5.9046 | [7 empty] | -0.0288 | 0.0178 | 0.0339 | 4997.6013 | 0.0758 | 188.8899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6118 | -8.7756 | 9.156 | 7845.0231 | 9.9478 | 265.9012 | [5 empty] | 6.965 | 7.2253 | 5.9547 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 189.4517 |  |  |  |  | 6.9049 | 7.1705 | 5.9078 | [7 empty] | -0.0275 | 0.0063 | 0.0282 | 5001.6366 | 0.0736 | 188.838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6293 | -8.861 | 9.2429 | 7847.661 | 10.0214 | 267.3504 | [5 empty] | 7.0208 | 7.2833 | 6.0025 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 190.0966 |  |  |  |  | 7.0529 | 7.2911 | 6.0266 | [7 empty] | 0.0855 | -0.0396 | 0.0943 | 5002.1987 | 0.2056 | 190.1833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6504 | -8.9069 | 9.2928 | 7843.0882 | 10.0585 | 268.4337 | [5 empty] | 7.077 | 7.3416 | 6.0505 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 190.7414 |  |  |  |  | 7.0502 | 7.2883 | 6.0251 | [7 empty] | 0.085 | -0.0408 | 0.0943 | 5002.6994 | 0.21 | 190.1525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6554 | -8.9675 | 9.3524 | 7830.425 | 10.123 | 269.9971 | [5 empty] | 7.1335 | 7.4002 | 6.0988 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 191.3862 |  |  |  |  | 7.1675 | 7.4376 | 6.1175 | [7 empty] | -0.0001 | 0.0196 | 0.0196 | 4993.0477 | 0.0451 | 191.7961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.6727 | -9.0343 | 9.4213 | 7836.9445 | 10.1692 | 270.968 | [5 empty] | 7.1903 | 7.4591 | 6.1474 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 192.0311 |  |  |  |  | 7.167 | 7.4351 | 6.1218 | [7 empty] | 0.0032 | 0.0088 | 0.0094 | 4996.4212 | 0.0234 | 191.7683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.6854 | -9.1956 | 9.5797 | 7878.826 | 10.2764 | 272.0815 | [5 empty] | 7.2475 | 7.5184 | 6.1962 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 192.6759 |  |  |  |  | 7.1675 | 7.4346 | 6.12 | [7 empty] | 0.0079 | 0.0107 | 0.0133 | 4995.0965 | 0.0668 | 191.7636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.6866 | -9.2007 | 9.5849 | 7881.1376 | 10.253 | 272.0821 | [5 empty] | 7.3049 | 7.578 | 6.2454 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 193.3207 |  |  |  |  | 7.2883 | 7.5511 | 6.2718 | [7 empty] | 0.0052 | -0.0786 | 0.0787 | 5027.054 | 0.1437 | 193.0301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.6948 | -9.244 | 9.6288 | 7873.0672 | 10.2904 | 273.176 | [5 empty] | 7.3627 | 7.638 | 6.2948 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 193.9655 |  |  |  |  | 7.2871 | 7.5509 | 6.2689 | [7 empty] | 0.0028 | -0.074 | 0.0741 | 5025.772 | 0.1478 | 193.0277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7177 | -9.3945 | 9.7797 | 7911.0934 | 10.3902 | 274.3031 | [5 empty] | 7.4209 | 7.6983 | 6.3445 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 194.6103 |  |  |  |  | 7.4181 | 7.7047 | 6.3887 | [7 empty] | -0.0602 | -0.0545 | 0.0812 | 5027.1565 | 0.119 | 194.6784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7284 | -9.4506 | 9.8365 | 7909.9297 | 10.4328 | 275.3404 | [5 empty] | 7.4793 | 7.7589 | 6.3945 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 195.2551 |  |  |  |  | 7.4141 | 7.7008 | 6.3821 | [7 empty] | -0.0591 | -0.0492 | 0.0769 | 5025.1573 | 0.1217 | 194.637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7398 | -9.4237 | 9.8139 | 7862.0568 | 10.4468 | 276.8895 | [5 empty] | 7.5381 | 7.8199 | 6.4447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 195.8999 |  |  |  |  | 7.4354 | 7.7775 | 6.3879 | [7 empty] | -0.2284 | 0.0644 | 0.2373 | 5008.6764 | 0.4873 | 195.4526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7447 | -9.4675 | 9.8573 | 7855.5779 | 10.483 | 277.9154 | [5 empty] | 7.5972 | 7.8812 | 6.4953 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 196.5447 |  |  |  |  | 7.5466 | 7.8956 | 6.5621 | [7 empty] | -0.2868 | -0.0506 | 0.2912 | 5055.7067 | 0.5148 | 196.6948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7574 | -9.4597 | 9.8534 | 7820.6679 | 10.5039 | 279.316 | [5 empty] | 7.6567 | 7.9429 | 6.5461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 197.1895 |  |  |  |  | 7.5471 | 7.8939 | 6.5555 | [7 empty] | -0.2752 | -0.0438 | 0.2787 | 5051.8068 | 0.4974 | 196.6773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.7805 | -9.644 | 10.0369 | 7844.622 | 10.6646 | 281.5293 | [5 empty] | 7.7164 | 8.0049 | 6.5972 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 197.8343 |  |  |  |  | 7.5477 | 7.891 | 6.5509 | [7 empty] | -0.2609 | -0.0421 | 0.2643 | 5049.3385 | 0.4778 | 196.6471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.7818 | -9.6532 | 10.0461 | 7849.8861 | 10.6399 | 281.4693 | [5 empty] | 7.7766 | 8.0673 | 6.6486 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 198.4791 |  |  |  |  | 7.9099 | 8.116 | 6.6591 | [7 empty] | 0.3544 | 0.0013 | 0.3544 | 4953.4968 | 0.6537 | 198.9798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.7878 | -9.7155 | 10.1076 | 7851.0164 | 10.687 | 282.4933 | [5 empty] | 7.837 | 8.13 | 6.7003 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.1238 |  |  |  |  | 7.9122 | 8.1162 | 6.6566 | [7 empty] | 0.3643 | 0.0041 | 0.3643 | 4951.2672 | 0.669 | 198.9818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.812 | -9.8653 | 10.2582 | 7886.3261 | 10.7857 | 283.6327 | [5 empty] | 7.8978 | 8.1931 | 6.7523 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.7686 |  |  |  |  | 7.9199 | 8.1212 | 6.6644 | [7 empty] | 0.3732 | -0.0028 | 0.3732 | 4952.4108 | 0.6911 | 199.033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8182 | -9.9138 | 10.3066 | 7880.9624 | 10.8265 | 284.6929 | [5 empty] | 7.959 | 8.2565 | 6.8046 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 200.4134 |  |  |  |  | 7.9707 | 8.2109 | 6.8033 | [7 empty] | 0.1921 | -0.0819 | 0.2088 | 5002.1478 | 0.4275 | 199.9505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8252 | -10.0073 | 10.3985 | 7880.1657 | 10.9144 | 286.3053 | [5 empty] | 8.0204 | 8.3203 | 6.8571 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 201.0581 |  |  |  |  | 7.9936 | 8.2956 | 6.8086 | [7 empty] | 0.006 | 0.0437 | 0.0441 | 4984.996 | 0.0726 | 200.8095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8589 | -10.1387 | 10.5341 | 7874.316 | 11.0618 | 288.9093 | [5 empty] | 8.0823 | 8.3844 | 6.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 201.7029 |  |  |  |  | 7.9943 | 8.2959 | 6.8109 | [7 empty] | 0.0065 | 0.0404 | 0.0409 | 4986.0005 | 0.0905 | 200.8122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.8713 | -10.1821 | 10.5792 | 7866.1718 | 11.1035 | 290.0448 | [5 empty] | 8.1444 | 8.4489 | 6.9631 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 202.3476 |  |  |  |  | 8.2856 | 8.5328 | 6.9208 | [7 empty] | 0.3029 | 0.1358 | 0.332 | 4919.3354 | 0.5127 | 203.1811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.8782 | -10.2641 | 10.66 | 7874.0033 | 11.1627 | 291.0908 | [5 empty] | 8.207 | 8.5138 | 7.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 202.9924 |  |  |  |  | 8.2845 | 8.5311 | 6.9183 | [7 empty] | 0.3056 | 0.1371 | 0.3349 | 4918.5871 | 0.5139 | 203.164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.8891 | -10.2987 | 10.6963 | 7864.3129 | 11.1966 | 292.1419 | [5 empty] | 8.2698 | 8.579 | 7.0703 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 203.6371 |  |  |  |  | 8.2834 | 8.5307 | 6.9144 | [7 empty] | 0.3053 | 0.1428 | 0.3371 | 4916.8193 | 0.5149 | 203.16 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.8912 | -10.3163 | 10.7137 | 7846.4748 | 11.2239 | 293.2263 | [5 empty] | 8.333 | 8.6446 | 7.1244 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 204.2818 |  |  |  |  | 8.4556 | 8.6769 | 7.1773 | [7 empty] | 0.3324 | -0.0838 | 0.3428 | 4985.2392 | 0.6597 | 204.5984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.8988 | -10.3275 | 10.7267 | 7852.097 | 11.1998 | 293.2075 | [5 empty] | 8.3966 | 8.7105 | 7.1787 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 204.9266 |  |  |  |  | 8.4558 | 8.6738 | 7.1707 | [7 empty] | 0.3476 | -0.0794 | 0.3565 | 4981.9827 | 0.6823 | 204.5678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9057 | -10.3679 | 10.7674 | 7844.6243 | 11.2367 | 294.242 | [5 empty] | 8.4605 | 8.7768 | 7.2334 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 205.5713 |  |  |  |  | 8.5122 | 8.8041 | 7.2802 | [7 empty] | 0.0811 | -0.0482 | 0.0944 | 5005.125 | 0.1916 | 205.8358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9217 | -10.5366 | 10.9341 | 7883.7636 | 11.344 | 295.3602 | [5 empty] | 8.5248 | 8.8435 | 7.2883 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 206.216 |  |  |  |  | 8.51 | 8.8013 | 7.2791 | [7 empty] | 0.0824 | -0.0502 | 0.0964 | 5005.5756 | 0.1972 | 205.809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9366 | -10.5877 | 10.9874 | 7880.9501 | 11.3861 | 296.4007 | [5 empty] | 8.5894 | 8.9105 | 7.3435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 206.8607 |  |  |  |  | 8.5286 | 8.8651 | 7.282 | [7 empty] | -0.0496 | 0.0438 | 0.0662 | 4992.458 | 0.1376 | 206.424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9527 | -10.7735 | 11.1707 | 7929.2217 | 11.4956 | 297.3812 | [5 empty] | 8.6544 | 8.9779 | 7.3991 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 207.5054 |  |  |  |  | 8.5294 | 8.867 | 7.2844 | [7 empty] | -0.054 | 0.043 | 0.069 | 4993.2505 | 0.1594 | 206.4423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9624 | -10.8157 | 11.214 | 7922.3706 | 11.5331 | 298.4114 | [5 empty] | 8.7197 | 9.0457 | 7.455 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 208.1501 |  |  |  |  | 8.8452 | 9.1092 | 7.4215 | [7 empty] | 0.2968 | 0.0941 | 0.3113 | 4936.3676 | 0.489 | 208.7511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -2.9711 | -10.7724 | 11.1746 | 7873.0848 | 11.5496 | 299.9441 | [5 empty] | 8.7854 | 9.1138 | 7.5111 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 208.7948 |  |  |  |  | 8.8431 | 9.1084 | 7.4113 | [7 empty] | 0.2979 | 0.1087 | 0.3171 | 4931.8654 | 0.4874 | 208.7436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -2.9758 | -10.818 | 11.2199 | 7867.2551 | 11.59 | 300.9733 | [5 empty] | 8.8515 | 9.1824 | 7.5676 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 209.4395 |  |  |  |  | 8.8451 | 9.1106 | 7.4204 | [7 empty] | 0.2927 | 0.0981 | 0.3087 | 4935.6517 | 0.4823 | 208.7642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -2.973 | -10.7966 | 11.1985 | 7826.5434 | 11.6191 | 302.4736 | [5 empty] | 8.9179 | 9.2513 | 7.6244 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 210.0842 |  |  |  |  | 9.0169 | 9.2472 | 7.6328 | [7 empty] | 0.3799 | -0.067 | 0.3858 | 4975.2979 | 0.7086 | 210.0458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -2.9923 | -10.8497 | 11.2548 | 7824.9708 | 11.6636 | 303.5246 | [5 empty] | 8.9847 | 9.3206 | 7.6815 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 210.7288 |  |  |  |  | 9.0179 | 9.2468 | 7.6415 | [7 empty] | 0.3796 | -0.0808 | 0.3881 | 4979.4537 | 0.7208 | 210.0424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0031 | -10.904 | 11.31 | 7822.329 | 11.7107 | 304.596 | [5 empty] | 9.0518 | 9.3902 | 7.7389 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 211.3735 |  |  |  |  | 9.057 | 9.3645 | 7.6541 | [7 empty] | 0.152 | 0.0779 | 0.1708 | 4959.2116 | 0.2491 | 211.1358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0142 | -10.9529 | 11.36 | 7819.1002 | 11.7524 | 305.6078 | [5 empty] | 9.1193 | 9.4603 | 7.7966 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.0182 |  |  |  |  | 9.1085 | 9.4558 | 7.8141 | [7 empty] | -0.0375 | -0.0274 | 0.0465 | 5012.4974 | 0.0641 | 211.977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0159 | -11.0124 | 11.4179 | 7817.0107 | 11.8036 | 306.6865 | [5 empty] | 9.1872 | 9.5307 | 7.8547 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.6628 |  |  |  |  | 9.1042 | 9.4545 | 7.815 | [7 empty] | -0.0503 | -0.0288 | 0.058 | 5014.3973 | 0.0972 | 211.9655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0296 | -11.0669 | 11.4741 | 7815.8367 | 11.8485 | 307.7074 | [5 empty] | 9.2555 | 9.6015 | 7.913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 213.3075 |  |  |  |  | 9.2339 | 9.6141 | 7.929 | [7 empty] | -0.129 | 0.0081 | 0.1292 | 5012.4491 | 0.2298 | 213.4216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0394 | -11.1917 | 11.5971 | 7836.8634 | 11.9316 | 308.7899 | [5 empty] | 9.3241 | 9.6727 | 7.9717 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 213.9521 |  |  |  |  | 9.2334 | 9.6133 | 7.9271 | [7 empty] | -0.1275 | 0.0098 | 0.1278 | 5011.7732 | 0.2315 | 213.4147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0505 | -11.1882 | 11.5966 | 7835.6775 | 11.9019 | 308.852 | [5 empty] | 9.3931 | 9.7443 | 8.0307 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 214.5968 |  |  |  |  | 9.5128 | 9.8072 | 8.0912 | [7 empty] | 0.2136 | -0.0406 | 0.2175 | 4987.5266 | 0.397 | 215.1602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0564 | -11.2257 | 11.6343 | 7827.1612 | 11.9404 | 309.8964 | [5 empty] | 9.4625 | 9.8162 | 8.09 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 215.2414 |  |  |  |  | 9.5082 | 9.8027 | 8.0889 | [7 empty] | 0.2112 | -0.0423 | 0.2154 | 4988.2934 | 0.3924 | 215.1207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0679 | -11.3888 | 11.7947 | 7864.3934 | 12.0343 | 310.823 | [5 empty] | 9.5322 | 9.8886 | 8.1496 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 215.886 |  |  |  |  | 9.5075 | 9.8011 | 8.0853 | [7 empty] | 0.2162 | -0.0396 | 0.2198 | 4986.9416 | 0.4025 | 215.106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.0744 | -11.4532 | 11.8587 | 7865.8921 | 12.0837 | 311.8207 | [5 empty] | 9.6024 | 9.9614 | 8.2096 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 216.5307 |  |  |  |  | 9.5621 | 9.9309 | 8.1984 | [7 empty] | -0.0486 | -0.0147 | 0.0508 | 5009.6521 | 0.0806 | 216.2609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.0919 | -11.524 | 11.9316 | 7860.1609 | 12.1602 | 313.3226 | [5 empty] | 9.6729 | 10.0345 | 8.2699 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 217.1753 |  |  |  |  | 9.667 | 10.0479 | 8.2106 | [7 empty] | -0.0263 | 0.109 | 0.1121 | 4972.2089 | 0.1913 | 217.2926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1035 | -11.5809 | 11.9895 | 7859.2946 | 12.2067 | 314.3376 | [5 empty] | 9.7438 | 10.108 | 8.3305 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 217.8199 |  |  |  |  | 9.6676 | 10.0501 | 8.2129 | [7 empty] | -0.0325 | 0.1092 | 0.1139 | 4972.8476 | 0.2011 | 217.3125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1057 | -11.6534 | 12.0601 | 7853.8745 | 12.2825 | 315.767 | [5 empty] | 9.815 | 10.182 | 8.3914 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 218.4645 |  |  |  |  | 9.8418 | 10.1967 | 8.3991 | [7 empty] | 0.0488 | 0.0004 | 0.0488 | 4994.5234 | 0.0836 | 218.5924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1182 | -11.695 | 12.1035 | 7848.6666 | 12.3204 | 316.7524 | [5 empty] | 9.8867 | 10.2563 | 8.4527 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.1091 |  |  |  |  | 9.8431 | 10.1947 | 8.3974 | [7 empty] | 0.0606 | -0.001 | 0.0606 | 4993.6183 | 0.111 | 218.5751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.132 | -11.7483 | 12.1586 | 7846.5606 | 12.3663 | 317.7829 | [5 empty] | 9.9588 | 10.331 | 8.5143 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.7537 |  |  |  |  | 9.9698 | 10.3335 | 8.5134 | [7 empty] | 0.0335 | 0 | 0.0335 | 4996.3505 | 0.0568 | 219.7748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1379 | -11.8009 | 12.211 | 7844.6521 | 12.4094 | 318.7477 | [5 empty] | 10.0312 | 10.4062 | 8.5762 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 220.3983 |  |  |  |  | 9.9723 | 10.3349 | 8.5108 | [7 empty] | 0.0398 | 0.0049 | 0.0401 | 4994.3231 | 0.0791 | 219.787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1392 | -11.8433 | 12.2523 | 7839.0841 | 12.4477 | 319.7027 | [5 empty] | 10.104 | 10.4817 | 8.6385 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.0429 |  |  |  |  | 10.1453 | 10.4851 | 8.6717 | [7 empty] | 0.1202 | -0.0606 | 0.1346 | 5003.6835 | 0.2518 | 221.0713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1573 | -11.9167 | 12.3279 | 7843.5458 | 12.504 | 320.7527 | [5 empty] | 10.1772 | 10.5577 | 8.7011 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.6875 |  |  |  |  | 10.1465 | 10.4832 | 8.6724 | [7 empty] | 0.1295 | -0.0651 | 0.145 | 5003.9301 | 0.275 | 221.0555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1548 | -11.922 | 12.3324 | 7845.8554 | 12.4734 | 320.709 | [5 empty] | 10.2508 | 10.634 | 8.764 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 222.332 |  |  |  |  | 10.1763 | 10.5739 | 8.6949 | [7 empty] | -0.0485 | 0.0351 | 0.0598 | 4995.6279 | 0.1192 | 221.8248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1649 | -11.9855 | 12.3963 | 7838.028 | 12.5468 | 322.1598 | [5 empty] | 10.3248 | 10.7108 | 8.8272 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 222.9766 |  |  |  |  | 10.3066 | 10.7438 | 8.8037 | [7 empty] | -0.1506 | 0.0942 | 0.1776 | 4990.564 | 0.3321 | 223.2527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.1791 | -12.016 | 12.4295 | 7829.1797 | 12.5816 | 323.1661 | [5 empty] | 10.3992 | 10.788 | 8.8908 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 223.6212 |  |  |  |  | 10.3073 | 10.7419 | 8.8059 | [7 empty] | -0.1434 | 0.0876 | 0.1681 | 4991.5753 | 0.3149 | 223.2366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.1754 | -12.0606 | 12.4716 | 7813.108 | 12.6508 | 324.6622 | [5 empty] | 10.474 | 10.8656 | 8.9548 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 224.2657 |  |  |  |  | 10.4907 | 10.8944 | 8.9866 | [7 empty] | -0.0445 | -0.0062 | 0.0449 | 5006.3197 | 0.0733 | 224.5042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.1914 | -12.0903 | 12.5044 | 7804.0156 | 12.6868 | 325.6887 | [5 empty] | 10.5492 | 10.9436 | 9.0191 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 224.9103 |  |  |  |  | 10.493 | 10.8976 | 8.988 | [7 empty] | -0.047 | -0.0039 | 0.0471 | 5005.9636 | 0.0813 | 224.5311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.1987 | -12.1781 | 12.5912 | 7796.6944 | 12.7934 | 327.5042 | [5 empty] | 10.6248 | 11.022 | 9.0837 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 225.5548 |  |  |  |  | 10.4871 | 10.8918 | 8.9847 | [7 empty] | -0.0489 | -0.0059 | 0.0493 | 5006.717 | 0.1119 | 224.483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.222 | -12.2375 | 12.6545 | 7799.9737 | 12.8362 | 328.4104 | [5 empty] | 10.7008 | 11.1008 | 9.1487 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 226.1994 |  |  |  |  | 10.6329 | 11.0683 | 9.1127 | [7 empty] | -0.1253 | 0.0294 | 0.1287 | 5005.2249 | 0.2279 | 225.9337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2248 | -12.293 | 12.7089 | 7799.4591 | 12.8801 | 329.334 | [5 empty] | 10.7772 | 11.1801 | 9.214 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 226.8439 |  |  |  |  | 10.6341 | 11.0692 | 9.1105 | [7 empty] | -0.1224 | 0.0335 | 0.1269 | 5003.8333 | 0.2355 | 225.9417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2452 | -12.3573 | 12.7763 | 7795.0573 | 12.9512 | 330.699 | [5 empty] | 10.854 | 11.2597 | 9.2796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 227.4885 |  |  |  |  | 10.9107 | 11.2665 | 9.301 | [7 empty] | 0.1694 | -0.0447 | 0.1751 | 4994.3013 | 0.3078 | 227.5428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2408 | -12.4042 | 12.8206 | 7790.4091 | 12.9944 | 331.6605 | [5 empty] | 10.9312 | 11.3398 | 9.3457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 228.133 |  |  |  |  | 10.9119 | 11.2647 | 9.3068 | [7 empty] | 0.1756 | -0.0561 | 0.1844 | 4996.6447 | 0.3304 | 227.5282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2525 | -12.4711 | 12.8882 | 7786.403 | 13.0664 | 332.9973 | [5 empty] | 11.0088 | 11.4203 | 9.412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 228.7775 |  |  |  |  | 11.0639 | 11.4566 | 9.4273 | [7 empty] | 0.0798 | 0.0107 | 0.0806 | 4989.1465 | 0.127 | 229.0667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2542 | -12.4772 | 12.8946 | 7787.8458 | 13.0383 | 333.0276 | [5 empty] | 11.0868 | 11.5013 | 9.4787 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 229.422 |  |  |  |  | 11.0619 | 11.4546 | 9.4285 | [7 empty] | 0.0779 | 0.007 | 0.0783 | 4990.3058 | 0.1268 | 229.0508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.268 | -12.5337 | 12.9527 | 7788.9321 | 13.0817 | 333.9417 | [5 empty] | 11.1653 | 11.5827 | 9.5458 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 230.0665 |  |  |  |  | 11.2024 | 11.5928 | 9.6278 | [7 empty] | 0.0535 | -0.1127 | 0.1247 | 5023.5634 | 0.2144 | 230.1464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.2963 | -12.7562 | 13.1752 | 7821.3801 | 13.2564 | 335.8923 | [5 empty] | 11.2441 | 11.6645 | 9.6132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 230.711 |  |  |  |  | 11.1989 | 11.5882 | 9.6196 | [7 empty] | 0.0594 | -0.1071 | 0.1225 | 5021.5475 | 0.2185 | 230.1103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3068 | -12.9384 | 13.3543 | 7860.6491 | 13.3518 | 336.7483 | [5 empty] | 11.3234 | 11.7467 | 9.681 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 231.3555 |  |  |  |  | 11.236 | 11.7253 | 9.6333 | [7 empty] | -0.2171 | 0.0711 | 0.2285 | 5003.5967 | 0.4009 | 231.1882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3082 | -12.9312 | 13.3477 | 7857.2778 | 13.32 | 336.818 | [5 empty] | 11.4031 | 11.8294 | 9.7491 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 232 |  |  |  |  | 11.2971 | 11.8412 | 9.7748 | [7 empty] | -0.4207 | 0.0315 | 0.4219 | 5033.7945 | 0.691 | 232.0921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3071 | -12.9912 | 13.4055 | 7857.6062 | 13.3658 | 337.7238 | [5 empty] | 11.4832 | 11.9125 | 9.8176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 232.6445 |  |  |  |  | 11.2981 | 11.8404 | 9.767 | [7 empty] | -0.4104 | 0.0403 | 0.4124 | 5030.5292 | 0.6816 | 232.0859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.4397 | -12.9436 | 13.3928 | 7831.641 | 13.3791 | 339.071 | [5 empty] | 11.5637 | 11.996 | 9.8864 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 233.289 |  |  |  |  | 11.4569 | 11.9933 | 9.9693 | [7 empty] | -0.4125 | -0.0678 | 0.4181 | 5057.8035 | 0.6274 | 233.2685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.43 | -12.9857 | 13.431 | 7825.682 | 13.4189 | 339.9864 | [5 empty] | 11.6447 | 12.08 | 9.9557 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 233.9335 |  |  |  |  | 11.4527 | 11.9901 | 9.9733 | [7 empty] | -0.4204 | -0.0762 | 0.4272 | 5060.7209 | 0.6391 | 233.2439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5548 | -12.9578 | 13.4366 | 7807.4898 | 13.4366 | 341.2128 | [5 empty] | 11.726 | 12.1644 | 10.0252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 234.578 |  |  |  |  | 11.4507 | 11.9877 | 9.9714 | [7 empty] | -0.4188 | -0.0766 | 0.4257 | 5060.6699 | 0.6427 | 233.2248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5627 | -13.0179 | 13.4966 | 7808.4748 | 13.4837 | 342.139 | [5 empty] | 11.8078 | 12.2493 | 10.0952 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 235.2224 |  |  |  |  | 11.9288 | 12.2762 | 10.1043 | [7 empty] | 0.3362 | -0.0249 | 0.3372 | 4973.6548 | 0.5444 | 235.4261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4502 | -13.0507 | 13.4991 | 7787.2742 | 13.5355 | 343.1753 | [5 empty] | 11.8901 | 12.3346 | 10.1655 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 235.8669 |  |  |  |  | 11.9297 | 12.2781 | 10.1077 | [7 empty] | 0.3321 | -0.027 | 0.3332 | 4974.5629 | 0.5401 | 235.4404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4574 | -13.1023 | 13.5508 | 7786.0812 | 13.5784 | 344.0853 | [5 empty] | 11.9727 | 12.4203 | 10.2361 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 236.5114 |  |  |  |  | 11.9585 | 12.3776 | 10.1204 | [7 empty] | 0.1393 | 0.0955 | 0.1689 | 4963.3673 | 0.2135 | 236.1904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3597 | -13.1381 | 13.5609 | 7766.0609 | 13.6363 | 345.2038 | [5 empty] | 12.0558 | 12.5065 | 10.3072 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 237.1558 |  |  |  |  | 12.1117 | 12.5329 | 10.3335 | [7 empty] | 0.102 | -0.0196 | 0.1039 | 4995.022 | 0.1745 | 237.3525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.3639 | -13.1923 | 13.6145 | 7765.6168 | 13.6801 | 346.101 | [5 empty] | 12.1394 | 12.5932 | 10.3786 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 237.8003 |  |  |  |  | 12.1109 | 12.533 | 10.3277 | [7 empty] | 0.1023 | -0.0113 | 0.1029 | 4992.9823 | 0.1719 | 237.3533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.3811 | -13.3613 | 13.7825 | 7797.2974 | 13.7758 | 347.0775 | [5 empty] | 12.2233 | 12.6803 | 10.4504 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 238.4447 |  |  |  |  | 12.1126 | 12.5352 | 10.3351 | [7 empty] | 0.0979 | -0.0186 | 0.0996 | 4995.1798 | 0.1858 | 237.3693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.3896 | -13.4076 | 13.8294 | 7794.5391 | 13.8172 | 347.9934 | [5 empty] | 12.3077 | 12.7678 | 10.5225 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.0892 |  |  |  |  | 12.3175 | 12.7518 | 10.4786 | [7 empty] | 0.1035 | 0.0295 | 0.1076 | 4983.1887 | 0.1523 | 238.9716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4096 | -13.6239 | 14.0441 | 7838.7794 | 13.935 | 349.0179 | [5 empty] | 12.3926 | 12.8558 | 10.5951 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.7336 |  |  |  |  | 12.3184 | 12.7549 | 10.4796 | [7 empty] | 0.0975 | 0.0325 | 0.1028 | 4983.0406 | 0.1534 | 238.9943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4116 | -13.664 | 14.0835 | 7833.8413 | 13.973 | 349.911 | [5 empty] | 12.4778 | 12.9443 | 10.668 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 240.378 |  |  |  |  | 12.4363 | 12.8927 | 10.491 | [7 empty] | 0.1039 | 0.1736 | 0.2023 | 4949.2339 | 0.2417 | 240.0026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4216 | -13.7103 | 14.1308 | 7829.4383 | 14.0198 | 350.9137 | [5 empty] | 12.5636 | 13.0332 | 10.7413 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 241.0224 |  |  |  |  | 12.4329 | 12.8902 | 10.4874 | [7 empty] | 0.1015 | 0.176 | 0.2031 | 4948.8836 | 0.2544 | 239.9843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4388 | -13.7404 | 14.1642 | 7823.4148 | 14.052 | 351.7972 | [5 empty] | 12.6497 | 13.1226 | 10.8149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 241.6669 |  |  |  |  | 12.6818 | 13.1269 | 10.8522 | [7 empty] | 0.0756 | -0.0562 | 0.0942 | 5006.2698 | 0.1651 | 241.6976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4433 | -13.7734 | 14.1972 | 7816.1898 | 14.0894 | 352.7243 | [5 empty] | 12.7363 | 13.2125 | 10.889 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 242.3113 |  |  |  |  | 12.6808 | 13.1227 | 10.8518 | [7 empty] | 0.0842 | -0.0615 | 0.1043 | 5006.727 | 0.1892 | 241.6674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.452 | -13.7987 | 14.224 | 7805.8184 | 14.1289 | 353.736 | [5 empty] | 12.8234 | 13.3028 | 10.9634 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 242.9557 |  |  |  |  | 12.8294 | 13.2717 | 11.0024 | [7 empty] | 0.085 | -0.0996 | 0.131 | 5015.5467 | 0.2264 | 242.7344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.5726 | -13.8395 | 14.2932 | 7804.5153 | 14.1874 | 355.0888 | [5 empty] | 12.9109 | 13.3936 | 11.0382 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 243.6001 |  |  |  |  | 12.8263 | 13.2635 | 10.9965 | [7 empty] | 0.1009 | -0.1029 | 0.1441 | 5014.846 | 0.2599 | 242.6757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5651 | -13.8401 | 14.2919 | 7803.6615 | 14.1548 | 355.1054 | [5 empty] | 12.9989 | 13.4848 | 11.1134 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 244.2445 |  |  |  |  | 12.9727 | 13.4584 | 11.0105 | [7 empty] | 0.0426 | 0.1056 | 0.1139 | 4971.7426 | 0.139 | 244.0583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.5713 | -13.8859 | 14.3378 | 7800.4133 | 14.1973 | 356.0225 | [5 empty] | 13.0873 | 13.5765 | 11.189 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 244.8889 |  |  |  |  | 12.9728 | 13.458 | 11.0128 | [7 empty] | 0.0429 | 0.102 | 0.1107 | 4972.54 | 0.1486 | 244.0556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.6926 | -14.0226 | 14.5007 | 7812.8625 | 14.3404 | 358.0639 | [5 empty] | 13.1762 | 13.6687 | 11.265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 245.5333 |  |  |  |  | 13.12 | 13.6073 | 11.1653 | [7 empty] | 0.0375 | 0.0621 | 0.0725 | 4982.3564 | 0.091 | 245.104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6011 | -14.1789 | 14.6291 | 7828.5615 | 14.4405 | 359.0599 | [5 empty] | 13.2655 | 13.7614 | 11.3414 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 246.1777 |  |  |  |  | 13.1107 | 13.6003 | 11.1551 | [7 empty] | 0.0312 | 0.069 | 0.0757 | 4981.3313 | 0.1257 | 245.0553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6182 | -14.2246 | 14.6776 | 7826.6942 | 14.4807 | 359.9474 | [5 empty] | 13.3553 | 13.8546 | 11.4182 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 246.8221 |  |  |  |  | 13.2922 | 13.8183 | 11.328 | [7 empty] | -0.0603 | 0.0894 | 0.1079 | 4985.0474 | 0.1819 | 246.5715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5189 | -14.3754 | 14.7998 | 7839.5919 | 14.5812 | 360.9655 | [5 empty] | 13.4455 | 13.9482 | 11.4953 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 247.4664 |  |  |  |  | 13.4322 | 13.9601 | 11.4903 | [7 empty] | -0.0741 | 0.0295 | 0.0798 | 4999.9033 | 0.1345 | 247.548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5197 | -14.3727 | 14.7974 | 7839.0694 | 14.5448 | 360.9594 | [5 empty] | 13.5363 | 14.0423 | 11.5729 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 248.1108 |  |  |  |  | 13.4331 | 13.9632 | 11.4862 | [7 empty] | -0.0773 | 0.0389 | 0.0866 | 4998.0567 | 0.1533 | 247.5692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5372 | -14.5112 | 14.9361 | 7845.8231 | 14.6817 | 362.7535 | [5 empty] | 13.6274 | 14.1369 | 11.6508 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 248.7552 |  |  |  |  | 13.6621 | 14.1954 | 11.7275 | [7 empty] | -0.0868 | -0.0269 | 0.0909 | 5013.6944 | 0.1271 | 249.152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5401 | -14.5426 | 14.9673 | 7839.0815 | 14.7164 | 363.6184 | [5 empty] | 13.7191 | 14.232 | 11.7292 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 249.3996 |  |  |  |  | 13.6704 | 14.2024 | 11.7307 | [7 empty] | -0.0805 | -0.0243 | 0.0841 | 5012.5412 | 0.1153 | 249.1995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5514 | -14.5868 | 15.0129 | 7836.059 | 14.7574 | 364.5114 | [5 empty] | 13.8112 | 14.3275 | 11.8079 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 250.0439 |  |  |  |  | 13.67 | 14.2028 | 11.7401 | [7 empty] | -0.088 | -0.0356 | 0.095 | 5015.7456 | 0.1407 | 249.2021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5624 | -14.6374 | 15.0647 | 7836.0525 | 14.7959 | 365.3283 | [5 empty] | 13.9038 | 14.4236 | 11.8871 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 250.6883 |  |  |  |  | 13.8238 | 14.3615 | 11.8893 | [7 empty] | -0.0951 | -0.0589 | 0.1119 | 5021.4672 | 0.1403 | 250.2726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.672 | -14.6024 | 15.057 | 7816.4714 | 14.8176 | 366.5064 | [5 empty] | 13.9968 | 14.5201 | 11.9667 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.3326 |  |  |  |  | 13.8232 | 14.3625 | 11.8906 | [7 empty] | -0.1003 | -0.059 | 0.1164 | 5021.9309 | 0.1653 | 250.2791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.6878 | -14.6505 | 15.1076 | 7815.4103 | 14.8586 | 367.3733 | [5 empty] | 14.0904 | 14.6171 | 12.0466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.977 |  |  |  |  | 14.0385 | 14.5852 | 12.0852 | [7 empty] | -0.1037 | -0.0728 | 0.1268 | 5025.083 | 0.1518 | 251.7652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8079 | -14.6128 | 15.1008 | 7797.8082 | 14.8744 | 368.4684 | [5 empty] | 14.1844 | 14.7147 | 12.127 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 252.6213 |  |  |  |  | 14.1016 | 14.7109 | 12.2553 | [7 empty] | -0.3277 | -0.1315 | 0.3531 | 5057.3594 | 0.455 | 252.5968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.7974 | -14.6553 | 15.1393 | 7790.9073 | 14.924 | 369.4545 | [5 empty] | 14.2789 | 14.8127 | 12.2078 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 253.2657 |  |  |  |  | 14.1085 | 14.7128 | 12.2492 | [7 empty] | -0.3069 | -0.1242 | 0.3311 | 5053.919 | 0.4294 | 252.6087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7055 | -14.8161 | 15.2724 | 7806.2609 | 15.028 | 370.4774 | [5 empty] | 14.3739 | 14.9112 | 12.289 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 253.91 |  |  |  |  | 14.0999 | 14.7052 | 12.2409 | [7 empty] | -0.3101 | -0.121 | 0.3329 | 5053.5007 | 0.4439 | 252.5592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7094 | -14.8738 | 15.3294 | 7806.8484 | 15.073 | 371.3263 | [5 empty] | 14.4693 | 15.0102 | 12.3706 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 254.5543 |  |  |  |  | 14.6594 | 15.0499 | 12.4652 | [7 empty] | 0.4555 | -0.1398 | 0.4765 | 4991.5533 | 0.7605 | 254.8117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6175 | -15.0489 | 15.4776 | 7824.9528 | 15.1859 | 372.3913 | [5 empty] | 14.5653 | 15.1098 | 12.4526 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 255.1987 |  |  |  |  | 14.6665 | 15.0559 | 12.4655 | [7 empty] | 0.4623 | -0.1347 | 0.4815 | 4989.8806 | 0.7662 | 254.8503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6217 | -15.0942 | 15.5226 | 7821.9341 | 15.2278 | 373.2619 | [5 empty] | 14.6617 | 15.2098 | 12.5351 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 255.843 |  |  |  |  | 14.6948 | 15.1612 | 12.4748 | [7 empty] | 0.2675 | -0.008 | 0.2677 | 4979.1763 | 0.4011 | 255.5303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6364 | -15.151 | 15.5812 | 7822.6998 | 15.2736 | 374.1366 | [5 empty] | 14.7586 | 15.3103 | 12.6179 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 256.4873 |  |  |  |  | 14.7581 | 15.2881 | 12.6254 | [7 empty] | 0.0535 | -0.0406 | 0.0672 | 5004.2024 | 0.1131 | 256.3449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6439 | -15.1954 | 15.6262 | 7819.2533 | 15.3173 | 375.0362 | [5 empty] | 14.856 | 15.4114 | 12.7012 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 257.1316 |  |  |  |  | 14.7649 | 15.293 | 12.6319 | [7 empty] | 0.0587 | -0.0443 | 0.0735 | 5004.5596 | 0.137 | 256.3768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6463 | -15.1819 | 15.6136 | 7815.137 | 15.2796 | 375.0913 | [5 empty] | 14.9539 | 15.5129 | 12.7849 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 257.7759 |  |  |  |  | 15.0982 | 15.5208 | 12.6376 | [7 empty] | 0.5172 | 0.1332 | 0.5341 | 4929.2653 | 0.7071 | 257.8256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6537 | -15.2327 | 15.6648 | 7813.5507 | 15.3248 | 375.9763 | [5 empty] | 15.0523 | 15.615 | 12.869 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 258.4202 |  |  |  |  | 15.0963 | 15.5218 | 12.642 | [7 empty] | 0.5063 | 0.13 | 0.5227 | 4930.834 | 0.694 | 257.8318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6604 | -15.278 | 15.7104 | 7811.62 | 15.3635 | 376.7971 | [5 empty] | 15.1512 | 15.7176 | 12.9536 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 259.0646 |  |  |  |  | 15.3128 | 15.7558 | 13.0069 | [7 empty] | 0.3833 | -0.0774 | 0.3911 | 4984.6631 | 0.6048 | 259.3038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.7763 | -15.3802 | 15.837 | 7827.857 | 15.4384 | 377.9537 | [5 empty] | 15.2506 | 15.8207 | 13.0386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 259.7089 |  |  |  |  | 15.311 | 15.7549 | 13.0065 | [7 empty] | 0.3804 | -0.0776 | 0.3883 | 4984.9401 | 0.6014 | 259.2977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9209 | -15.5288 | 16.0161 | 7842.0669 | 15.5973 | 380.0498 | [5 empty] | 15.3505 | 15.9243 | 13.124 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 260.3532 |  |  |  |  | 15.3499 | 15.8656 | 13.0186 | [7 empty] | 0.2067 | 0.0468 | 0.2119 | 4973.3413 | 0.2869 | 259.9885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9135 | -15.5242 | 16.0099 | 7838.8897 | 15.5653 | 380.1319 | [5 empty] | 15.4509 | 16.0285 | 13.2098 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 260.9974 |  |  |  |  | 15.3435 | 15.8606 | 13.0146 | [7 empty] | 0.2019 | 0.0472 | 0.2073 | 4973.6382 | 0.2908 | 259.9572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9399 | -15.5631 | 16.0541 | 7835.4252 | 15.6074 | 381.0428 | [5 empty] | 15.5518 | 16.1332 | 13.2961 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 261.6417 |  |  |  |  | 15.5346 | 16.0817 | 13.2454 | [7 empty] | 0.1062 | -0.0031 | 0.1063 | 4992.0062 | 0.1593 | 261.3251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9547 | -15.5906 | 16.0843 | 7827.9723 | 15.6472 | 381.9635 | [5 empty] | 15.6532 | 16.2384 | 13.3828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 262.286 |  |  |  |  | 15.5419 | 16.0913 | 13.2594 | [7 empty] | 0.0968 | -0.0097 | 0.0973 | 4994.1382 | 0.1641 | 261.3845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9378 | -15.6194 | 16.1081 | 7819.2529 | 15.6853 | 382.8182 | [5 empty] | 15.7551 | 16.3441 | 13.4699 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 262.9303 |  |  |  |  | 15.757 | 16.2811 | 13.4066 | [7 empty] | 0.2018 | -0.0115 | 0.2021 | 4986.094 | 0.3012 | 262.5466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -3.9661 | -15.6843 | 16.178 | 7822.4959 | 15.7366 | 383.7211 | [5 empty] | 15.8576 | 16.4504 | 13.5575 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 263.5746 |  |  |  |  | 15.764 | 16.2895 | 13.4084 | [7 empty] | 0.2009 | -0.0048 | 0.201 | 4984.7907 | 0.3051 | 262.598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.9571 | -15.7328 | 16.2228 | 7818.4989 | 15.7849 | 384.622 | [5 empty] | 15.9605 | 16.5572 | 13.6455 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.2189 |  |  |  |  | 15.9125 | 16.4948 | 13.4261 | [7 empty] | 0.1244 | 0.1974 | 0.2334 | 4950.0964 | 0.258 | 263.8432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -3.9743 | -15.7963 | 16.2886 | 7820.4329 | 15.8366 | 385.5209 | [5 empty] | 16.064 | 16.6645 | 13.734 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.8631 |  |  |  |  | 15.9233 | 16.5041 | 13.4301 | [7 empty] | 0.132 | 0.2011 | 0.2406 | 4948.7758 | 0.2747 | 263.8994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -3.9809 | -15.8412 | 16.3337 | 7818.7842 | 15.8742 | 386.3094 | [5 empty] | 16.1679 | 16.7724 | 13.8229 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 265.5074 |  |  |  |  | 16.189 | 16.7099 | 13.8153 | [7 empty] | 0.2289 | -0.0849 | 0.2441 | 4998.9916 | 0.3869 | 265.1347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -3.9841 | -15.9085 | 16.3999 | 7818.9835 | 15.9352 | 387.2944 | [5 empty] | 16.2724 | 16.8808 | 13.9122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 266.1517 |  |  |  |  | 16.2387 | 16.8858 | 13.8338 | [7 empty] | -0.0767 | 0.1137 | 0.1372 | 4983.2376 | 0.2168 | 266.1813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -3.9779 | -15.9088 | 16.3985 | 7819.2538 | 15.8946 | 387.2487 | [5 empty] | 16.3775 | 16.9897 | 14.002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 266.7959 |  |  |  |  | 16.2375 | 16.8849 | 13.8308 | [7 empty] | -0.0766 | 0.1166 | 0.1395 | 4982.6552 | 0.2257 | 266.1761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0033 | -15.9369 | 16.432 | 7813.8578 | 15.9311 | 388.1173 | [5 empty] | 16.483 | 17.0992 | 14.0922 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 267.4402 |  |  |  |  | 16.4144 | 17.0569 | 14.0753 | [7 empty] | -0.0945 | -0.0104 | 0.095 | 5009.489 | 0.1335 | 267.1915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -3.9988 | -16.139 | 16.627 | 7846.3168 | 16.0371 | 389.0572 | [5 empty] | 16.5891 | 17.2093 | 14.1829 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 268.0845 |  |  |  |  | 16.415 | 17.0612 | 14.075 | [7 empty] | -0.1034 | -0.0043 | 0.1035 | 5008.9812 | 0.1633 | 267.2167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0186 | -16.1867 | 16.6781 | 7844.8201 | 16.0819 | 389.9364 | [5 empty] | 16.6957 | 17.3199 | 14.2741 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 268.7287 |  |  |  |  | 16.5867 | 17.2296 | 14.2447 | [7 empty] | -0.0899 | -0.0446 | 0.1003 | 5015.9001 | 0.1279 | 268.2031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0472 | -16.3895 | 16.8818 | 7881.4527 | 16.1793 | 390.7971 | [5 empty] | 16.8028 | 17.431 | 14.3657 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 269.373 |  |  |  |  | 16.7311 | 17.3968 | 14.257 | [7 empty] | -0.0777 | 0.1101 | 0.1347 | 4984.3266 | 0.2126 | 269.1753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.0658 | -16.4312 | 16.9268 | 7877.4121 | 16.2261 | 391.7259 | [5 empty] | 16.9105 | 17.5427 | 14.4577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 270.0172 |  |  |  |  | 16.7388 | 17.4055 | 14.2601 | [7 empty] | -0.0777 | 0.1151 | 0.1389 | 4983.3432 | 0.2273 | 269.2256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.0731 | -16.4686 | 16.9648 | 7873.2259 | 16.2641 | 392.5455 | [5 empty] | 17.0187 | 17.6549 | 14.5502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 270.6615 |  |  |  |  | 16.9404 | 17.6039 | 14.5055 | [7 empty] | -0.087 | 0.0144 | 0.0882 | 5003.8683 | 0.1349 | 270.3688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.0836 | -16.5554 | 17.0517 | 7865.5625 | 16.392 | 394.295 | [5 empty] | 17.1275 | 17.7678 | 14.6432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.3057 |  |  |  |  | 17.1168 | 17.7843 | 14.6714 | [7 empty] | -0.0878 | -0.0066 | 0.088 | 5008.0094 | 0.1226 | 271.4 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.072 | -16.6116 | 17.1033 | 7864.0166 | 16.4394 | 395.1275 | [5 empty] | 17.2367 | 17.8811 | 14.7366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.9499 |  |  |  |  | 17.1188 | 17.7815 | 14.6867 | [7 empty] | -0.0824 | -0.0289 | 0.0873 | 5011.9531 | 0.1189 | 271.3843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1092 | -16.6215 | 17.1219 | 7855.4285 | 16.4688 | 395.9777 | [5 empty] | 17.3466 | 17.9951 | 14.8305 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 272.5942 |  |  |  |  | 17.1116 | 17.778 | 14.6595 | [7 empty] | -0.0816 | 0.0008 | 0.0816 | 5006.0874 | 0.1549 | 271.3639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1193 | -16.6703 | 17.1717 | 7853.4606 | 16.515 | 396.8423 | [5 empty] | 17.4569 | 18.1096 | 14.9249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 273.2384 |  |  |  |  | 17.3826 | 18.0543 | 14.9251 | [7 empty] | -0.0861 | -0.0448 | 0.097 | 5015.2139 | 0.117 | 272.9281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.123 | -16.7079 | 17.2091 | 7846.945 | 16.565 | 397.7944 | [5 empty] | 17.5679 | 18.2246 | 15.0197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 273.8826 |  |  |  |  | 17.3921 | 18.0639 | 14.9335 | [7 empty] | -0.0855 | -0.0455 | 0.0969 | 5015.2948 | 0.1358 | 272.9819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1032 | -16.7654 | 17.2602 | 7844.1715 | 16.6187 | 398.6826 | [5 empty] | 17.6793 | 18.3403 | 15.115 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 274.5269 |  |  |  |  | 17.5701 | 18.2423 | 15.101 | [7 empty] | -0.0772 | -0.0712 | 0.1051 | 5019.5483 | 0.1222 | 273.9815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1073 | -16.7605 | 17.2564 | 7843.7136 | 16.5761 | 398.6616 | [5 empty] | 17.7913 | 18.4565 | 15.2108 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 275.1711 |  |  |  |  | 17.8415 | 18.517 | 15.3721 | [7 empty] | -0.079 | -0.1246 | 0.1475 | 5029.7374 | 0.1592 | 275.5054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1138 | -16.874 | 17.3682 | 7843.6298 | 16.7085 | 400.3105 | [5 empty] | 17.9039 | 18.5732 | 15.307 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 275.8153 |  |  |  |  | 17.8413 | 18.5169 | 15.3749 | [7 empty] | -0.081 | -0.1279 | 0.1514 | 5030.51 | 0.1628 | 275.5051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1304 | -16.9336 | 17.4301 | 7844.1942 | 16.7609 | 401.2033 | [5 empty] | 18.0171 | 18.6906 | 15.4038 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 276.4595 |  |  |  |  | 18.0031 | 18.6959 | 15.381 | [7 empty] | -0.0432 | 0.0383 | 0.0577 | 4995.9641 | 0.0915 | 276.4885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1409 | -16.9687 | 17.4666 | 7840.4975 | 16.7964 | 401.9819 | [5 empty] | 18.1307 | 18.8085 | 15.501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 277.1038 |  |  |  |  | 18.008 | 18.7 | 15.3901 | [7 empty] | -0.0431 | 0.0313 | 0.0533 | 4997.271 | 0.0979 | 276.5108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0559 | -17.1279 | 17.6015 | 7853.5714 | 16.9 | 402.9921 | [5 empty] | 18.245 | 18.9271 | 15.5986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 277.748 |  |  |  |  | 18.1944 | 18.887 | 15.562 | [7 empty] | -0.0335 | 0.0087 | 0.0346 | 5000.8426 | 0.0554 | 277.5306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0435 | -17.1962 | 17.6653 | 7854.7505 | 16.9527 | 403.8199 | [5 empty] | 18.3598 | 19.0462 | 15.6968 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 278.3922 |  |  |  |  | 18.1902 | 18.8844 | 15.5665 | [7 empty] | -0.0416 | 0.0017 | 0.0417 | 5002.7591 | 0.0943 | 277.5164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9532 | -17.3716 | 17.8158 | 7871.6348 | 17.0592 | 404.7871 | [5 empty] | 18.4752 | 19.1659 | 15.7954 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 279.0364 |  |  |  |  | 18.3899 | 19.0926 | 15.7382 | [7 empty] | -0.0447 | 0.002 | 0.0447 | 5002.9009 | 0.0718 | 278.6426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9584 | -17.4256 | 17.8696 | 7870.6009 | 17.1072 | 405.6313 | [5 empty] | 18.5911 | 19.2861 | 15.8946 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 279.6806 |  |  |  |  | 18.462 | 19.2372 | 15.9163 | [7 empty] | -0.2697 | -0.0393 | 0.2725 | 5027.0802 | 0.3608 | 279.4187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.1041 | -17.3848 | 17.8627 | 7853.7404 | 17.1422 | 406.8304 | [5 empty] | 18.7076 | 19.407 | 15.9942 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.3248 |  |  |  |  | 18.46 | 19.23 | 15.9234 | [7 empty] | -0.2614 | -0.056 | 0.2673 | 5029.5978 | 0.3532 | 279.3801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.0941 | -17.4415 | 17.9156 | 7852.2891 | 17.1921 | 407.665 | [5 empty] | 18.8247 | 19.5285 | 16.0943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.969 |  |  |  |  | 18.647 | 19.4248 | 16.0975 | [7 empty] | -0.2693 | -0.0705 | 0.2784 | 5032.7194 | 0.3539 | 280.4194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2089 | -17.4077 | 17.9093 | 7836.911 | 17.2223 | 408.7294 | [5 empty] | 18.9424 | 19.6505 | 16.1949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 281.6132 |  |  |  |  | 18.6475 | 19.4229 | 16.1013 | [7 empty] | -0.2651 | -0.0774 | 0.2762 | 5033.6931 | 0.3587 | 280.4095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.196 | -17.4681 | 17.965 | 7835.5083 | 17.277 | 409.5992 | [5 empty] | 19.0606 | 19.7732 | 16.296 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 282.2574 |  |  |  |  | 19.2264 | 19.8521 | 16.2905 | [7 empty] | 0.2928 | 0.0454 | 0.2963 | 4970.7906 | 0.3872 | 282.6704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2247 | -17.5043 | 18.0069 | 7831.2834 | 17.3249 | 410.5165 | [5 empty] | 19.1795 | 19.8965 | 16.3976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 282.9016 |  |  |  |  | 19.2284 | 19.8538 | 16.2952 | [7 empty] | 0.2923 | 0.0414 | 0.2952 | 4971.5435 | 0.3866 | 282.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2415 | -17.4924 | 17.9993 | 7828.9898 | 17.285 | 410.5798 | [5 empty] | 19.2989 | 20.0203 | 16.4996 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 283.5458 |  |  |  |  | 19.3166 | 20.0026 | 16.5719 | [7 empty] | 0.0587 | -0.1094 | 0.1242 | 5015.7508 | 0.1843 | 283.4538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2478 | -17.5495 | 18.0563 | 7830.0638 | 17.3281 | 411.3415 | [5 empty] | 19.4188 | 20.1448 | 16.6022 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 284.19 |  |  |  |  | 19.3143 | 19.9976 | 16.5649 | [7 empty] | 0.0675 | -0.1072 | 0.1267 | 5014.7159 | 0.2012 | 283.4277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1504 | -17.7585 | 18.237 | 7846.1307 | 17.4842 | 412.7502 | [5 empty] | 19.5394 | 20.2699 | 16.7053 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 284.8342 |  |  |  |  | 19.382 | 20.2106 | 16.5934 | [7 empty] | -0.2576 | 0.1069 | 0.2789 | 4998.9608 | 0.4233 | 284.5295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.162 | -17.8001 | 18.2802 | 7842.7952 | 17.5298 | 413.5982 | [5 empty] | 19.6606 | 20.3956 | 16.8089 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 285.4784 |  |  |  |  | 19.3732 | 20.2024 | 16.5849 | [7 empty] | -0.2595 | 0.1092 | 0.2815 | 4998.6749 | 0.4349 | 284.4873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1632 | -17.8025 | 18.2828 | 7844.1257 | 17.4859 | 413.5518 | [5 empty] | 19.7823 | 20.5219 | 16.913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 286.1226 |  |  |  |  | 19.8931 | 20.5502 | 16.7848 | [7 empty] | 0.3092 | 0.1361 | 0.3378 | 4954.135 | 0.3918 | 286.2665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.066 | -17.941 | 18.396 | 7857.3727 | 17.55 | 414.1532 | [5 empty] | 19.9047 | 20.6488 | 17.0176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 286.7668 |  |  |  |  | 19.8848 | 20.5398 | 16.7761 | [7 empty] | 0.3143 | 0.1357 | 0.3423 | 4953.8417 | 0.4008 | 286.2137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.0701 | -17.9962 | 18.4507 | 7856.9364 | 17.5973 | 414.9637 | [5 empty] | 20.0276 | 20.7763 | 17.1227 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 287.4109 |  |  |  |  | 20.2119 | 20.8028 | 17.2548 | [7 empty] | 0.3972 | -0.1783 | 0.4354 | 5003.9908 | 0.6526 | 287.544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.076 | -18.0593 | 18.5136 | 7857.653 | 17.6508 | 415.8175 | [5 empty] | 20.1512 | 20.9045 | 17.2283 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 288.0551 |  |  |  |  | 20.2045 | 20.7947 | 17.249 | [7 empty] | 0.398 | -0.1793 | 0.4365 | 5004.1122 | 0.656 | 287.5035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.0702 | -18.0465 | 18.4998 | 7854.0845 | 17.6084 | 415.8389 | [5 empty] | 20.2753 | 21.0333 | 17.3345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 288.6993 |  |  |  |  | 20.2481 | 20.9395 | 17.2666 | [7 empty] | 0.1739 | -0.0332 | 0.177 | 4993.7907 | 0.2587 | 288.2306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.0962 | -18.1682 | 18.6243 | 7855.8508 | 17.7529 | 417.5322 | [5 empty] | 20.4001 | 21.1627 | 17.4411 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 289.3435 |  |  |  |  | 20.4766 | 21.165 | 17.5405 | [7 empty] | 0.1633 | -0.1326 | 0.2103 | 5012.0864 | 0.3216 | 289.355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.0922 | -18.1589 | 18.6143 | 7853.4785 | 17.7097 | 417.5355 | [5 empty] | 20.5254 | 21.2927 | 17.5483 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 289.9877 |  |  |  |  | 20.4671 | 21.1586 | 17.5343 | [7 empty] | 0.1545 | -0.1304 | 0.2021 | 5012.3146 | 0.3143 | 289.323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1128 | -18.2258 | 18.6841 | 7855.8955 | 17.7648 | 418.402 | [5 empty] | 20.6514 | 21.4234 | 17.656 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 290.6318 |  |  |  |  | 20.6511 | 21.3582 | 17.5663 | [7 empty] | 0.1919 | 0.0163 | 0.1926 | 4983.9707 | 0.2553 | 290.3105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2377 | -18.3387 | 18.8219 | 7866.19 | 17.8825 | 419.9002 | [5 empty] | 20.778 | 21.5547 | 17.7642 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.276 |  |  |  |  | 20.6477 | 21.3612 | 17.5512 | [7 empty] | 0.1825 | 0.0375 | 0.1863 | 4980.9164 | 0.2485 | 290.3254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.3803 | -18.4044 | 18.9184 | 7878.1041 | 17.9253 | 420.7292 | [5 empty] | 20.9052 | 21.6867 | 17.873 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.9202 |  |  |  |  | 20.8427 | 21.5586 | 17.7455 | [7 empty] | 0.1802 | 0.0017 | 0.1802 | 4987.3829 | 0.2494 | 291.2951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.3875 | -18.4412 | 18.956 | 7871.7162 | 17.9797 | 421.6729 | [5 empty] | 21.033 | 21.8193 | 17.9822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 292.5644 |  |  |  |  | 21.0748 | 21.7837 | 18.0197 | [7 empty] | 0.1802 | -0.0987 | 0.2055 | 5004.8478 | 0.3102 | 292.3921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4105 | -18.4868 | 19.0057 | 7870.2444 | 18.0254 | 422.4992 | [5 empty] | 21.1614 | 21.9525 | 18.092 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 293.2085 |  |  |  |  | 21.074 | 21.7833 | 18.0165 | [7 empty] | 0.1808 | -0.0956 | 0.2045 | 5004.2727 | 0.3161 | 292.3898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.444 | -18.5224 | 19.0481 | 7866.6982 | 18.0718 | 423.3727 | [5 empty] | 21.2905 | 22.0864 | 18.2024 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 293.8527 |  |  |  |  | 21.1174 | 21.9258 | 18.0378 | [7 empty] | -0.0358 | 0.041 | 0.0545 | 4995.354 | 0.1062 | 293.0796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4228 | -18.6199 | 19.1379 | 7859.319 | 18.217 | 425.0703 | [5 empty] | 21.4201 | 22.2209 | 18.3132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 294.4969 |  |  |  |  | 21.3315 | 22.1467 | 18.2312 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0283 | 0.0471 | 4997.6721 | 0.078 | 294.1422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.44 | -18.6781 | 19.1986 | 7859.1583 | 18.2732 | 425.9544 | [5 empty] | 21.5504 | 22.3561 | 18.4246 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 295.141 |  |  |  |  | 21.3311 | 22.1387 | 18.2285 | [7 empty] | -0.0192 | 0.0215 | 0.0289 | 4997.6025 | 0.1004 | 294.1034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4412 | -18.7204 | 19.24 | 7855.7597 | 18.3182 | 426.7549 | [5 empty] | 21.6814 | 22.4919 | 18.5366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 295.7852 |  |  |  |  | 21.5887 | 22.4404 | 18.5265 | [7 empty] | -0.1326 | -0.0191 | 0.134 | 5012.1252 | 0.1725 | 295.5413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4619 | -18.7886 | 19.3111 | 7859.1198 | 18.3702 | 427.5595 | [5 empty] | 21.8129 | 22.6284 | 18.6491 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 296.4294 |  |  |  |  | 21.5814 | 22.4364 | 18.5273 | [7 empty] | -0.1438 | -0.0222 | 0.1455 | 5013.4084 | 0.2015 | 295.5223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.4684 | -18.8344 | 19.3572 | 7857.5334 | 18.4118 | 428.3134 | [5 empty] | 21.9451 | 22.7655 | 18.7621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 297.0735 |  |  |  |  | 21.7899 | 22.6446 | 18.7112 | [7 empty] | -0.1275 | -0.0378 | 0.133 | 5014.9053 | 0.1674 | 296.5058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.467 | -18.8287 | 19.3513 | 7855.5414 | 18.3722 | 428.3592 | [5 empty] | 22.078 | 22.9033 | 18.8757 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 297.7177 |  |  |  |  | 21.7983 | 22.6584 | 18.7152 | [7 empty] | -0.1374 | -0.0284 | 0.1403 | 5013.9634 | 0.2016 | 296.5704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.4982 | -18.9023 | 19.4302 | 7859.5785 | 18.4325 | 429.2408 | [5 empty] | 22.2114 | 23.0418 | 18.9898 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 298.3618 |  |  |  |  | 22.1835 | 23.0165 | 19.0145 | [7 empty] | -0.03 | -0.0465 | 0.0553 | 5009.7915 | 0.0568 | 298.2442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.5221 | -18.9704 | 19.5019 | 7862.4214 | 18.4886 | 430.0877 | [5 empty] | 22.3456 | 23.1809 | 19.1044 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.006 |  |  |  |  | 22.1706 | 23.0041 | 19.0112 | [7 empty] | -0.0359 | -0.0533 | 0.0643 | 5011.3385 | 0.0969 | 298.187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5124 | -19.0195 | 19.5475 | 7859.2301 | 18.5394 | 430.9113 | [5 empty] | 22.4803 | 23.3207 | 19.2197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.6502 |  |  |  |  | 22.2187 | 23.1598 | 19.024 | [7 empty] | -0.2598 | 0.1029 | 0.2795 | 4999.8431 | 0.4142 | 298.9086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.531 | -19.0634 | 19.5945 | 7858.2963 | 18.5789 | 431.652 | [5 empty] | 22.6157 | 23.4612 | 19.3354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 300.2943 |  |  |  |  | 22.4936 | 23.4084 | 19.2363 | [7 empty] | -0.167 | 0.0824 | 0.1862 | 4997.198 | 0.2764 | 300.0524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5139 | -19.1134 | 19.6391 | 7854.8599 | 18.6299 | 432.4672 | [5 empty] | 22.7518 | 23.6024 | 19.4518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 300.9385 |  |  |  |  | 22.4911 | 23.4084 | 19.2393 | [7 empty] | -0.175 | 0.0802 | 0.1926 | 4998.0906 | 0.2945 | 300.0526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.536 | -19.1573 | 19.687 | 7853.311 | 18.6749 | 433.2646 | [5 empty] | 22.8885 | 23.7442 | 19.5686 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 301.5826 |  |  |  |  | 22.7219 | 23.6315 | 19.5323 | [7 empty] | -0.1803 | -0.0385 | 0.1844 | 5018.1084 | 0.231 | 301.0709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5053 | -19.1689 | 19.6912 | 7853.7269 | 18.6359 | 433.2466 | [5 empty] | 23.0259 | 23.8867 | 19.6861 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 302.2268 |  |  |  |  | 22.8076 | 23.8056 | 19.7426 | [7 empty] | -0.4285 | -0.0789 | 0.4357 | 5040.8699 | 0.5383 | 301.8607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5337 | -19.2136 | 19.7413 | 7852.6869 | 18.6814 | 434.0511 | [5 empty] | 23.1639 | 24.0299 | 19.8041 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 302.871 |  |  |  |  | 22.8179 | 23.8185 | 19.7507 | [7 empty] | -0.4329 | -0.0757 | 0.4394 | 5040.5984 | 0.5503 | 301.919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.566 | -19.3112 | 19.8437 | 7848.6289 | 18.8321 | 435.7814 | [5 empty] | 23.3026 | 24.1738 | 19.9227 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 303.5151 |  |  |  |  | 23.1106 | 24.0771 | 20.0645 | [7 empty] | -0.3593 | -0.1933 | 0.408 | 5055.0838 | 0.444 | 303.0825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5522 | -19.3656 | 19.8935 | 7847.1681 | 18.8797 | 436.541 | [5 empty] | 23.442 | 24.3183 | 20.0418 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 304.1593 |  |  |  |  | 23.127 | 24.0917 | 20.0766 | [7 empty] | -0.3532 | -0.1941 | 0.403 | 5054.805 | 0.4446 | 303.148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.5768 | -19.4119 | 19.9442 | 7844.7846 | 18.9357 | 437.4359 | [5 empty] | 23.582 | 24.4636 | 20.1615 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 304.8034 |  |  |  |  | 23.749 | 24.4841 | 20.2717 | [7 empty] | 0.3472 | -0.1449 | 0.3762 | 5001.3982 | 0.5425 | 304.8941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6202 | -19.4103 | 19.9526 | 7847.9725 | 18.8859 | 437.4068 | [5 empty] | 23.7227 | 24.6096 | 20.2818 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 305.4476 |  |  |  |  | 23.7558 | 24.4955 | 20.2877 | [7 empty] | 0.3333 | -0.1502 | 0.3656 | 5003.1364 | 0.5312 | 304.9443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6242 | -19.4615 | 20.0034 | 7846.2255 | 18.9375 | 438.2268 | [5 empty] | 23.8641 | 24.7562 | 20.4027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 306.0917 |  |  |  |  | 23.8022 | 24.6548 | 20.3066 | [7 empty] | 0.0999 | 0.0005 | 0.0999 | 4993.5858 | 0.1374 | 305.6465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6145 | -19.5076 | 20.0459 | 7841.8101 | 18.9931 | 439.0909 | [5 empty] | 24.0061 | 24.9036 | 20.5241 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 306.7359 |  |  |  |  | 24.0264 | 24.8817 | 20.5176 | [7 empty] | 0.1032 | -0.0255 | 0.1064 | 4997.5833 | 0.1502 | 306.6406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6335 | -19.625 | 20.1646 | 7842.5828 | 19.1411 | 440.6928 | [5 empty] | 24.1488 | 25.0516 | 20.6462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 307.38 |  |  |  |  | 24.0223 | 24.8732 | 20.5108 | [7 empty] | 0.1139 | -0.0271 | 0.1171 | 4997.1692 | 0.1789 | 306.6033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6463 | -19.6831 | 20.2241 | 7842.8188 | 19.1947 | 441.5097 | [5 empty] | 24.2922 | 25.2004 | 20.7688 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.0242 |  |  |  |  | 24.317 | 25.1309 | 20.7119 | [7 empty] | 0.2387 | -0.0311 | 0.2408 | 4989.993 | 0.3286 | 307.7238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6482 | -19.6812 | 20.2226 | 7842.495 | 19.1504 | 441.5145 | [5 empty] | 24.4363 | 25.3499 | 20.892 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.6683 |  |  |  |  | 24.3053 | 25.1243 | 20.693 | [7 empty] | 0.2308 | -0.0158 | 0.2313 | 4988.0446 | 0.3213 | 307.6953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.6732 | -19.8655 | 20.4078 | 7874.525 | 19.1994 | 441.9283 | [5 empty] | 24.5811 | 25.5 | 21.0157 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 309.3125 |  |  |  |  | 24.5299 | 25.4222 | 20.7323 | [7 empty] | 0.1563 | 0.2119 | 0.2633 | 4956.8467 | 0.2601 | 308.9788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.6838 | -19.923 | 20.4661 | 7873.5103 | 19.2586 | 442.802 | [5 empty] | 24.7266 | 25.651 | 21.1401 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 309.9566 |  |  |  |  | 24.5209 | 25.4123 | 20.7245 | [7 empty] | 0.1574 | 0.2115 | 0.2636 | 4956.8359 | 0.2746 | 308.9365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.6853 | -20.0777 | 20.6171 | 7897.603 | 19.3033 | 443.2444 | [5 empty] | 24.8727 | 25.8026 | 21.2651 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 310.6008 |  |  |  |  | 24.8592 | 25.6889 | 21.143 | [7 empty] | 0.2597 | -0.0036 | 0.2598 | 4984.4785 | 0.342 | 310.1183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.7091 | -20.142 | 20.6851 | 7899.0076 | 19.3621 | 444.1017 | [5 empty] | 25.0196 | 25.9549 | 21.3906 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 311.2449 |  |  |  |  | 24.8487 | 25.6768 | 21.1428 | [7 empty] | 0.2586 | -0.0137 | 0.259 | 4986.1371 | 0.3588 | 310.0669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7183 | -20.1889 | 20.7329 | 7897.051 | 19.4097 | 444.8851 | [5 empty] | 25.1671 | 26.108 | 21.5168 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 311.8891 |  |  |  |  | 25.1261 | 26.0051 | 21.4485 | [7 empty] | 0.142 | -0.0355 | 0.1463 | 4996.832 | 0.208 | 311.4566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7506 | -20.2282 | 20.7785 | 7894.8552 | 19.4562 | 445.6928 | [5 empty] | 25.3154 | 26.2618 | 21.6435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 312.5332 |  |  |  |  | 25.3484 | 26.2329 | 21.6616 | [7 empty] | 0.1376 | -0.0614 | 0.1507 | 5001.1487 | 0.2168 | 312.4125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.7716 | -20.2989 | 20.8522 | 7898.2185 | 19.5113 | 446.4877 | [5 empty] | 25.4643 | 26.4163 | 21.7709 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 313.1774 |  |  |  |  | 25.354 | 26.2403 | 21.6742 | [7 empty] | 0.1312 | -0.0672 | 0.1474 | 5002.4575 | 0.2235 | 312.4435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.7713 | -20.3692 | 20.9205 | 7899.3343 | 19.5723 | 447.3255 | [5 empty] | 25.614 | 26.5716 | 21.8988 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 313.8215 |  |  |  |  | 25.5301 | 26.4489 | 21.6812 | [7 empty] | 0.1367 | 0.1035 | 0.1715 | 4975.6481 | 0.1798 | 313.3128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.769 | -20.2792 | 20.8324 | 7868.9172 | 19.5896 | 448.1752 | [5 empty] | 25.7644 | 26.7276 | 22.0274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 314.4657 |  |  |  |  | 25.7629 | 26.6861 | 21.985 | [7 empty] | 0.1011 | -0.0045 | 0.1012 | 4994.5658 | 0.134 | 314.2947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7538 | -20.2767 | 20.8265 | 7867.0824 | 19.5473 | 448.196 | [5 empty] | 25.9155 | 26.8843 | 22.1565 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 315.1098 |  |  |  |  | 25.8133 | 26.8456 | 22.0124 | [7 empty] | -0.1172 | 0.131 | 0.1757 | 4986.9361 | 0.2534 | 314.9512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.743 | -20.2381 | 20.7864 | 7836.0796 | 19.653 | 449.7491 | [5 empty] | 26.0673 | 27.0418 | 22.2863 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 315.754 |  |  |  |  | 25.8159 | 26.8495 | 22.0107 | [7 empty] | -0.118 | 0.1361 | 0.1801 | 4986.1962 | 0.2688 | 314.9671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.7925 | -20.293 | 20.8513 | 7837.9816 | 19.7056 | 450.5697 | [5 empty] | 26.2198 | 27.2 | 22.4167 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 316.3981 |  |  |  |  | 26.0315 | 27.0775 | 22.2297 | [7 empty] | -0.1411 | 0.1067 | 0.1769 | 4992.1463 | 0.2606 | 315.8998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9403 | -20.3601 | 20.9509 | 7849.487 | 19.7508 | 451.3452 | [5 empty] | 26.373 | 27.359 | 22.5477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.0423 |  |  |  |  | 26.0368 | 27.0801 | 22.2318 | [7 empty] | -0.1341 | 0.1058 | 0.1708 | 4991.8589 | 0.2689 | 315.9105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9557 | -20.4303 | 21.0228 | 7851.1103 | 19.8161 | 452.2203 | [5 empty] | 26.527 | 27.5187 | 22.6794 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.6864 |  |  |  |  | 26.3704 | 27.4278 | 22.5539 | [7 empty] | -0.1518 | 0.0712 | 0.1677 | 4998.2325 | 0.2418 | 317.3201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1119 | -20.5617 | 21.1877 | 7865.0484 | 19.9538 | 453.6959 | [5 empty] | 26.6817 | 27.6792 | 22.8116 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 318.3306 |  |  |  |  | 26.3841 | 27.4419 | 22.57 | [7 empty] | -0.1535 | 0.0669 | 0.1675 | 4998.9936 | 0.254 | 317.3771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -4.9976 | -20.6954 | 21.2903 | 7875.2422 | 20.0062 | 454.2055 | [5 empty] | 26.8371 | 27.8404 | 22.9445 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 318.9747 |  |  |  |  | 26.6026 | 27.6719 | 22.7769 | [7 empty] | -0.1681 | 0.0509 | 0.1756 | 5002.2864 | 0.2523 | 318.3015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0121 | -20.7677 | 21.3639 | 7878.1915 | 20.0646 | 455.0039 | [5 empty] | 26.9933 | 28.0024 | 23.078 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 319.6189 |  |  |  |  | 26.958 | 28.0508 | 23.1201 | [7 empty] | -0.204 | 0.0241 | 0.2055 | 5008.4365 | 0.2736 | 319.8106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9057 | -20.9399 | 21.5069 | 7896.1776 | 20.1276 | 455.5155 | [5 empty] | 27.1502 | 28.1652 | 23.2122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 320.263 |  |  |  |  | 26.9591 | 28.0524 | 23.1248 | [7 empty] | -0.2063 | 0.0209 | 0.2074 | 5009.0521 | 0.2773 | 319.817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9159 | -20.995 | 21.5628 | 7895.0074 | 20.1852 | 456.3456 | [5 empty] | 27.3078 | 28.3287 | 23.3469 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 320.9072 |  |  |  |  | 27.0435 | 28.2243 | 23.3545 | [7 empty] | -0.4428 | -0.0373 | 0.4444 | 5031.7642 | 0.5501 | 320.4964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.9211 | -21.0427 | 21.6105 | 7892.7671 | 20.2366 | 457.1318 | [5 empty] | 27.4662 | 28.493 | 23.4823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 321.5514 |  |  |  |  | 27.0448 | 28.2298 | 23.3555 | [7 empty] | -0.4514 | -0.0325 | 0.4526 | 5031.5525 | 0.5694 | 320.5182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9303 | -21.0713 | 21.6404 | 7887.0632 | 20.2836 | 457.9259 | [5 empty] | 27.6253 | 28.6581 | 23.6184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 322.1955 |  |  |  |  | 27.7261 | 28.6488 | 23.6915 | [7 empty] | 0.2364 | -0.1112 | 0.2613 | 5002.7359 | 0.3682 | 322.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -4.9604 | -21.1107 | 21.6856 | 7883.733 | 20.3404 | 458.7931 | [5 empty] | 27.7852 | 28.8239 | 23.7551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 322.8397 |  |  |  |  | 27.7311 | 28.6572 | 23.6969 | [7 empty] | 0.2293 | -0.1087 | 0.2538 | 5002.7867 | 0.3629 | 322.1922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9596 | -21.1315 | 21.7057 | 7887.2317 | 20.3025 | 458.8176 | [5 empty] | 27.9458 | 28.9905 | 23.8924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 323.4838 |  |  |  |  | 27.7747 | 28.8079 | 23.7079 | [7 empty] | 0.026 | 0.0305 | 0.0401 | 4993.957 | 0.0767 | 322.7776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -4.9641 | -21.1824 | 21.7563 | 7885.5807 | 20.355 | 459.6005 | [5 empty] | 28.1072 | 29.158 | 24.0304 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 324.128 |  |  |  |  | 27.8656 | 28.9818 | 23.9535 | [7 empty] | -0.2029 | -0.0419 | 0.2072 | 5018.0102 | 0.2524 | 323.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.103 | -21.2462 | 21.8505 | 7896.1317 | 20.3961 | 460.3235 | [5 empty] | 28.2693 | 29.3262 | 24.169 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 324.7721 |  |  |  |  | 28.3761 | 29.3433 | 23.9613 | [7 empty] | 0.3087 | 0.18 | 0.3573 | 4955.9586 | 0.3668 | 324.8376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1246 | -21.2696 | 21.8782 | 7890.9175 | 20.4369 | 461.0728 | [5 empty] | 28.4322 | 29.4951 | 24.3083 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 325.4163 |  |  |  |  | 28.3818 | 29.3452 | 23.9658 | [7 empty] | 0.3168 | 0.176 | 0.3625 | 4956.0715 | 0.3787 | 324.8448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3023 | -21.3246 | 21.9739 | 7900.528 | 20.4876 | 461.9179 | [5 empty] | 28.5959 | 29.6649 | 24.4482 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.0604 |  |  |  |  | 28.3748 | 29.3444 | 23.9645 | [7 empty] | 0.3019 | 0.1786 | 0.3508 | 4956.559 | 0.3774 | 324.8417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.313 | -21.4004 | 22.0501 | 7902.3025 | 20.5588 | 462.8047 | [5 empty] | 28.7603 | 29.8355 | 24.5888 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.7046 |  |  |  |  | 28.7082 | 29.6952 | 24.542 | [7 empty] | 0.1732 | -0.0901 | 0.1952 | 5003.2281 | 0.2795 | 326.1749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2126 | -21.4472 | 22.0716 | 7885.9925 | 20.6706 | 464.0616 | [5 empty] | 28.9255 | 30.0069 | 24.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 327.3488 |  |  |  |  | 28.9443 | 29.9324 | 24.7538 | [7 empty] | 0.1837 | -0.1071 | 0.2126 | 5005.096 | 0.3013 | 327.0692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.0411 | -21.4296 | 22.0145 | 7864.4716 | 20.6844 | 464.5519 | [5 empty] | 29.0915 | 30.1791 | 24.8719 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 327.9929 |  |  |  |  | 28.9656 | 29.9502 | 24.783 | [7 empty] | 0.1878 | -0.1218 | 0.2238 | 5007.0039 | 0.327 | 327.1362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0528 | -21.4984 | 22.0842 | 7866.805 | 20.7409 | 465.3174 | [5 empty] | 29.2583 | 30.3521 | 25.0145 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 328.6371 |  |  |  |  | 29.3036 | 30.307 | 25.0242 | [7 empty] | 0.1937 | -0.0706 | 0.2061 | 4999.2106 | 0.2845 | 328.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.065 | -21.4722 | 22.0615 | 7862.6826 | 20.6869 | 465.3258 | [5 empty] | 29.4258 | 30.5259 | 25.1577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 329.2812 |  |  |  |  | 29.3 | 30.3035 | 25.0306 | [7 empty] | 0.1894 | -0.0791 | 0.2053 | 5000.6889 | 0.2957 | 328.4565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.0851 | -21.5582 | 22.1498 | 7868.8189 | 20.7463 | 466.0812 | [5 empty] | 29.5941 | 30.7005 | 25.3016 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 329.9254 |  |  |  |  | 29.5165 | 30.5423 | 25.0482 | [7 empty] | 0.227 | 0.0904 | 0.2443 | 4974.246 | 0.2703 | 329.342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.0912 | -21.6186 | 22.21 | 7868.9139 | 20.8035 | 466.8675 | [5 empty] | 29.7632 | 30.8759 | 25.4462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 330.5696 |  |  |  |  | 29.8795 | 30.8479 | 25.522 | [7 empty] | 0.3006 | -0.1342 | 0.3292 | 5002.3192 | 0.4551 | 330.467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.0911 | -21.6466 | 22.2373 | 7862.6142 | 20.8537 | 467.6608 | [5 empty] | 29.9331 | 31.0521 | 25.5915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 331.2137 |  |  |  |  | 29.8918 | 30.857 | 25.5237 | [7 empty] | 0.3113 | -0.13 | 0.3374 | 5001.1078 | 0.4696 | 330.5004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1354 | -21.6866 | 22.2863 | 7860.2678 | 20.9131 | 468.5295 | [5 empty] | 30.1038 | 31.2292 | 25.7374 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 331.8579 |  |  |  |  | 29.9415 | 31.0277 | 25.5403 | [7 empty] | 0.0878 | 0.0187 | 0.0897 | 4992.4277 | 0.1259 | 331.1246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.1617 | -21.785 | 22.3882 | 7867.7846 | 20.9854 | 469.3651 | [5 empty] | 30.2753 | 31.4071 | 25.884 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 332.5021 |  |  |  |  | 30.2154 | 31.2764 | 25.9109 | [7 empty] | 0.1032 | -0.1425 | 0.1759 | 5014.5241 | 0.2466 | 332.0289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.1728 | -21.8464 | 22.4505 | 7869.7749 | 21.0316 | 470.0487 | [5 empty] | 30.4476 | 31.5858 | 26.0313 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.1462 |  |  |  |  | 30.431 | 31.5257 | 25.9292 | [7 empty] | 0.1175 | 0.0351 | 0.1226 | 4988.5137 | 0.1389 | 332.9299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.1761 | -21.8994 | 22.5028 | 7868.5431 | 21.086 | 470.8157 | [5 empty] | 30.6207 | 31.7654 | 26.1793 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.7904 |  |  |  |  | 30.4339 | 31.5218 | 25.9288 | [7 empty] | 0.1322 | 0.0306 | 0.1357 | 4988.3419 | 0.1774 | 332.9156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.171 | -21.9556 | 22.5563 | 7868.1488 | 21.1354 | 471.5268 | [5 empty] | 30.7946 | 31.9458 | 26.328 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 334.4346 |  |  |  |  | 30.7273 | 31.8875 | 26.201 | [7 empty] | 0.0046 | 0.0746 | 0.0747 | 4989.2713 | 0.0854 | 334.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2077 | -22.1131 | 22.718 | 7891.5547 | 21.184 | 472.0286 | [5 empty] | 30.9693 | 32.127 | 26.4773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.0788 |  |  |  |  | 30.7082 | 31.8662 | 26.1846 | [7 empty] | 0.0076 | 0.0731 | 0.0735 | 4989.3105 | 0.1206 | 334.1507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.1951 | -22.1171 | 22.719 | 7892.0639 | 21.1327 | 471.9871 | [5 empty] | 31.1448 | 32.3091 | 26.6274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.7229 |  |  |  |  | 31.0134 | 32.1573 | 26.5715 | [7 empty] | 0.0081 | -0.0666 | 0.0671 | 5008.8867 | 0.0955 | 335.1862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2148 | -22.1563 | 22.7617 | 7889.0212 | 21.1852 | 472.7751 | [5 empty] | 31.3212 | 32.4921 | 26.7782 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 336.3671 |  |  |  |  | 31.2903 | 32.5126 | 26.8312 | [7 empty] | -0.131 | -0.0171 | 0.1321 | 5009.5506 | 0.1572 | 336.4394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2353 | -22.3998 | 23.0035 | 7917.2323 | 21.3342 | 473.9369 | [5 empty] | 31.4983 | 32.6758 | 26.9296 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.0113 |  |  |  |  | 31.2852 | 32.5101 | 26.8238 | [7 empty] | -0.135 | -0.0116 | 0.1355 | 5009.0058 | 0.1733 | 336.4303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.2805 | -22.2876 | 22.9046 | 7887.4185 | 21.3576 | 474.8129 | [5 empty] | 31.6763 | 32.8605 | 27.0818 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.6555 |  |  |  |  | 31.5164 | 32.7572 | 26.8379 | [7 empty] | -0.0785 | 0.1594 | 0.1777 | 4982.2209 | 0.2373 | 337.2954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2396 | -22.3127 | 22.9196 | 7890.8105 | 21.3053 | 474.7073 | [5 empty] | 31.8551 | 33.046 | 27.2347 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 338.2996 |  |  |  |  | 31.5129 | 32.7574 | 26.8498 | [7 empty] | -0.0914 | 0.15 | 0.1756 | 4984.2243 | 0.2562 | 337.296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.2521 | -22.3649 | 22.9733 | 7890.2892 | 21.3567 | 475.4473 | [5 empty] | 32.0347 | 33.2323 | 27.3882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 338.9438 |  |  |  |  | 31.7986 | 33.0309 | 27.2275 | [7 empty] | -0.0982 | 0.0077 | 0.0985 | 5004.2675 | 0.143 | 338.2473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.2758 | -22.2762 | 22.8925 | 7864.9641 | 21.3769 | 476.2308 | [5 empty] | 32.2152 | 33.4196 | 27.5425 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 339.588 |  |  |  |  | 31.9071 | 33.2382 | 27.5019 | [7 empty] | -0.3463 | -0.0568 | 0.351 | 5026.5983 | 0.4128 | 338.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.2763 | -22.2786 | 22.8948 | 7854.3814 | 21.4221 | 477.0139 | [5 empty] | 32.3965 | 33.6076 | 27.6976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 340.2322 |  |  |  |  | 32.2059 | 33.5226 | 27.9069 | [7 empty] | -0.3526 | -0.2139 | 0.4124 | 5048.5587 | 0.4111 | 339.9412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4365 | -22.3487 | 23.0004 | 7866.3662 | 21.4691 | 477.7445 | [5 empty] | 32.5787 | 33.7966 | 27.8533 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 340.8764 |  |  |  |  | 32.2047 | 33.519 | 27.8836 | [7 empty] | -0.3399 | -0.1967 | 0.3927 | 5045.4806 | 0.4046 | 339.9291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.5753 | -22.5097 | 23.1898 | 7884.1407 | 21.6154 | 479.0932 | [5 empty] | 32.7617 | 33.9864 | 28.0097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 341.5205 |  |  |  |  | 33.0042 | 34.0269 | 28.1777 | [7 empty] | 0.4097 | -0.1768 | 0.4463 | 5002.1747 | 0.6024 | 341.6576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.5953 | -22.55 | 23.2338 | 7880.8444 | 21.6746 | 479.9124 | [5 empty] | 32.9455 | 34.1772 | 28.1669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.1647 |  |  |  |  | 33.0157 | 34.0356 | 28.1841 | [7 empty] | 0.4171 | -0.1771 | 0.4531 | 5001.8158 | 0.6126 | 341.6869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5034 | -22.6889 | 23.3468 | 7892.8679 | 21.7208 | 480.3728 | [5 empty] | 33.1302 | 34.3688 | 28.3248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.8089 |  |  |  |  | 33.0593 | 34.2134 | 28.1911 | [7 empty] | 0.1801 | -0.018 | 0.181 | 4992.8519 | 0.2358 | 342.2868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4282 | -22.9285 | 23.5623 | 7911.289 | 21.8964 | 481.6918 | [5 empty] | 33.3158 | 34.5612 | 28.4835 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 343.4531 |  |  |  |  | 33.3094 | 34.4799 | 28.4585 | [7 empty] | 0.1463 | -0.0574 | 0.1572 | 4999.9947 | 0.2142 | 343.1813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.451 | -22.9779 | 23.6156 | 7909.9672 | 21.9554 | 482.4873 | [5 empty] | 33.5022 | 34.7546 | 28.6428 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.0973 |  |  |  |  | 33.3172 | 34.4861 | 28.4711 | [7 empty] | 0.1475 | -0.0644 | 0.161 | 5000.8802 | 0.2363 | 343.202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4211 | -23 | 23.6302 | 7913.1477 | 21.9025 | 482.4041 | [5 empty] | 33.6894 | 34.9489 | 28.8029 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.7415 |  |  |  |  | 33.6495 | 34.786 | 28.7239 | [7 empty] | 0.2416 | -0.0815 | 0.255 | 4998.2017 | 0.3446 | 344.2014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.443 | -23.0329 | 23.6673 | 7908.0202 | 21.9651 | 483.2608 | [5 empty] | 33.8776 | 35.1441 | 28.9638 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 345.3857 |  |  |  |  | 33.8768 | 35.048 | 28.7457 | [7 empty] | 0.2563 | 0.0934 | 0.2728 | 4974.0911 | 0.2928 | 345.069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.465 | -23.0652 | 23.7038 | 7904.0739 | 22.0168 | 484.0272 | [5 empty] | 34.0666 | 35.3401 | 29.1254 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.0299 |  |  |  |  | 33.8834 | 35.0606 | 28.7463 | [7 empty] | 0.2476 | 0.1034 | 0.2683 | 4973.2228 | 0.2956 | 345.1105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.4486 | -23.1189 | 23.7523 | 7902.0663 | 22.071 | 484.7518 | [5 empty] | 34.2565 | 35.5371 | 29.2877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.6741 |  |  |  |  | 34.2878 | 35.4046 | 29.2668 | [7 empty] | 0.3207 | -0.1211 | 0.3428 | 4999.3656 | 0.4597 | 346.241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.4896 | -23.1292 | 23.7718 | 7894.1187 | 22.1292 | 485.6178 | [5 empty] | 34.4472 | 35.735 | 29.4508 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 347.3183 |  |  |  |  | 34.3267 | 35.5741 | 29.2718 | [7 empty] | 0.0936 | 0.0298 | 0.0982 | 4991.1606 | 0.1191 | 346.7949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5075 | -23.1268 | 23.7735 | 7895.0064 | 22.0751 | 485.602 | [5 empty] | 34.6388 | 35.9338 | 29.6146 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 347.9625 |  |  |  |  | 34.5693 | 35.848 | 29.2986 | [7 empty] | 0.1188 | 0.2057 | 0.2375 | 4966.7611 | 0.2221 | 347.685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.6804 | -23.0878 | 23.7763 | 7879.9152 | 22.1754 | 486.9504 | [5 empty] | 34.8314 | 36.1335 | 29.7792 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 348.6067 |  |  |  |  | 34.5769 | 35.8569 | 29.301 | [7 empty] | 0.1184 | 0.2101 | 0.2411 | 4966.2054 | 0.2415 | 347.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8161 | -23.0271 | 23.7503 | 7868.6011 | 22.1865 | 487.6098 | [5 empty] | 35.0248 | 36.3341 | 29.9446 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 349.2509 |  |  |  |  | 34.8874 | 36.1919 | 29.7191 | [7 empty] | 0.0387 | 0.092 | 0.0998 | 4985.9104 | 0.1059 | 348.7947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.7559 | -23.0313 | 23.7397 | 7867.8911 | 22.1195 | 487.4512 | [5 empty] | 35.2191 | 36.5357 | 30.1107 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 349.8951 |  |  |  |  | 35.1805 | 36.5635 | 29.9983 | [7 empty] | -0.0939 | 0.1328 | 0.1626 | 4987.4672 | 0.2176 | 349.9839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.7863 | -23.0728 | 23.7873 | 7864.5992 | 22.1887 | 488.3278 | [5 empty] | 35.4142 | 36.7382 | 30.2776 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 350.5393 |  |  |  |  | 35.1814 | 36.5593 | 29.9945 | [7 empty] | -0.0831 | 0.1317 | 0.1557 | 4987.0508 | 0.2143 | 349.9705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.6966 | -23.2791 | 23.966 | 7875.9802 | 22.3591 | 489.6328 | [5 empty] | 35.6103 | 36.9416 | 30.4452 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.1835 |  |  |  |  | 35.471 | 36.8458 | 30.4079 | [7 empty] | -0.1175 | -0.0218 | 0.1195 | 5008.8672 | 0.1394 | 350.8807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.5806 | -23.4182 | 24.0739 | 7887.4201 | 22.3949 | 489.9996 | [5 empty] | 35.8073 | 37.1459 | 30.6136 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.8277 |  |  |  |  | 35.4725 | 36.8403 | 30.3908 | [7 empty] | -0.0979 | -0.0132 | 0.0988 | 5006.7444 | 0.1511 | 350.863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.5833 | -23.4535 | 24.1089 | 7883.2188 | 22.4473 | 490.7399 | [5 empty] | 36.0052 | 37.3512 | 30.7828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 352.472 |  |  |  |  | 35.7944 | 37.2372 | 30.696 | [7 empty] | -0.2211 | 0.0222 | 0.2222 | 5008.3909 | 0.2806 | 352.1145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6168 | -23.5117 | 24.1733 | 7884.6597 | 22.5044 | 491.4856 | [5 empty] | 36.204 | 37.5575 | 30.9528 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.1162 |  |  |  |  | 36.0496 | 37.4897 | 30.9696 | [7 empty] | -0.2182 | -0.0358 | 0.2211 | 5015.7359 | 0.2533 | 352.9048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6122 | -23.4843 | 24.1456 | 7879.2229 | 22.4517 | 491.525 | [5 empty] | 36.4037 | 37.7646 | 31.1235 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.7604 |  |  |  |  | 36.065 | 37.5068 | 30.9787 | [7 empty] | -0.2189 | -0.0314 | 0.2211 | 5015.1905 | 0.2673 | 352.9582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6502 | -23.661 | 24.3263 | 7891.9728 | 22.6197 | 492.9049 | [5 empty] | 36.6044 | 37.9728 | 31.2951 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 354.4046 |  |  |  |  | 36.3435 | 37.7818 | 31.2651 | [7 empty] | -0.2104 | -0.0845 | 0.2268 | 5021.5895 | 0.2439 | 353.8137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.6705 | -23.5862 | 24.2582 | 7880.4903 | 22.5504 | 492.9158 | [5 empty] | 36.8059 | 38.1819 | 31.4674 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.0488 |  |  |  |  | 36.6145 | 38.0673 | 31.5561 | [7 empty] | -0.2382 | -0.1292 | 0.271 | 5028.6833 | 0.2713 | 354.6961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.7083 | -23.6744 | 24.3529 | 7886.9933 | 22.6166 | 493.6726 | [5 empty] | 37.0084 | 38.3919 | 31.6405 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.6931 |  |  |  |  | 36.8783 | 38.3418 | 31.5813 | [7 empty] | -0.1684 | 0.0373 | 0.1725 | 5003.6883 | 0.2226 | 355.5396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8009 | -23.6353 | 24.3368 | 7878.3168 | 22.623 | 494.225 | [5 empty] | 37.2118 | 38.6029 | 31.8144 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 356.3373 |  |  |  |  | 36.8892 | 38.3525 | 31.5871 | [7 empty] | -0.1661 | 0.0396 | 0.1707 | 5003.2758 | 0.2343 | 355.5725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8344 | -23.7 | 24.4076 | 7880.1364 | 22.6887 | 495.0155 | [5 empty] | 37.4161 | 38.8149 | 31.9891 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 356.9815 |  |  |  |  | 37.257 | 38.6755 | 31.8866 | [7 empty] | -0.0569 | -0.0034 | 0.057 | 5003.2786 | 0.0805 | 356.5582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -5.9552 | -23.6418 | 24.3803 | 7869.5433 | 22.6942 | 495.6009 | [5 empty] | 37.6214 | 39.0278 | 32.1646 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 357.6258 |  |  |  |  | 37.5421 | 38.9658 | 32.1708 | [7 empty] | -0.0613 | -0.0416 | 0.0741 | 5008.338 | 0.0736 | 357.4384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -5.9614 | -23.7298 | 24.4671 | 7874.5045 | 22.7584 | 496.3246 | [5 empty] | 37.8276 | 39.2418 | 32.3409 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 358.27 |  |  |  |  | 37.6575 | 39.1899 | 32.4835 | [7 empty] | -0.3185 | -0.1185 | 0.3398 | 5030.9004 | 0.3551 | 358.1142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.8866 | -23.8999 | 24.6142 | 7891.5935 | 22.8141 | 496.8081 | [5 empty] | 38.0348 | 39.4567 | 32.518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 358.9142 |  |  |  |  | 37.6603 | 39.1852 | 32.485 | [7 empty] | -0.3047 | -0.1249 | 0.3293 | 5031.0349 | 0.3496 | 358.0999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9228 | -23.9837 | 24.7042 | 7897.9192 | 22.8726 | 497.5058 | [5 empty] | 38.2429 | 39.6725 | 32.6959 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 359.5585 |  |  |  |  | 38.0343 | 39.515 | 32.7829 | [7 empty] | -0.1946 | -0.1607 | 0.2524 | 5029.9787 | 0.2387 | 359.0885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8285 | -24.2332 | 24.9243 | 7917.2676 | 23.0414 | 498.6856 | [5 empty] | 38.4519 | 39.8894 | 32.8746 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.2027 |  |  |  |  | 38.0909 | 39.7081 | 32.8007 | [7 empty] | -0.4171 | -0.0109 | 0.4173 | 5021.973 | 0.4972 | 359.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8492 | -24.1688 | 24.8665 | 7897.2802 | 23.0753 | 499.4458 | [5 empty] | 38.6619 | 40.1073 | 33.0542 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.8469 |  |  |  |  | 38.0903 | 39.7114 | 32.7938 | [7 empty] | -0.4216 | -0.0021 | 0.4216 | 5021.0831 | 0.5174 | 359.6741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8426 | -24.2674 | 24.9608 | 7904.6604 | 23.1283 | 500.0564 | [5 empty] | 38.8729 | 40.3261 | 33.2346 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 361.4912 |  |  |  |  | 38.9902 | 40.3573 | 33.1047 | [7 empty] | 0.2353 | 0.1018 | 0.2564 | 4975.8595 | 0.2609 | 361.5829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.8648 | -24.225 | 24.9248 | 7896.5563 | 23.0882 | 500.2323 | [5 empty] | 39.0848 | 40.546 | 33.4158 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.1354 |  |  |  |  | 38.9601 | 40.3257 | 33.0897 | [7 empty] | 0.2322 | 0.0929 | 0.2501 | 4977.1086 | 0.2661 | 361.4901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.8849 | -24.1859 | 24.8916 | 7883.0326 | 23.1071 | 500.8351 | [5 empty] | 39.2977 | 40.7668 | 33.5978 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.7797 |  |  |  |  | 39.2883 | 40.6527 | 33.5097 | [7 empty] | 0.2066 | -0.0317 | 0.2091 | 4993.8684 | 0.2638 | 362.447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9289 | -24.4092 | 25.119 | 7905.2474 | 23.2701 | 502.0556 | [5 empty] | 39.5116 | 40.9887 | 33.7806 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 363.4239 |  |  |  |  | 39.3038 | 40.6677 | 33.5187 | [7 empty] | 0.2098 | -0.0292 | 0.2119 | 4993.4046 | 0.2816 | 362.491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9487 | -24.4736 | 25.1862 | 7907.0108 | 23.3289 | 502.7714 | [5 empty] | 39.7264 | 41.2116 | 33.9643 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.0682 |  |  |  |  | 39.5871 | 41.059 | 33.5417 | [7 empty] | 0.1174 | 0.2349 | 0.2626 | 4965.4495 | 0.2452 | 363.6274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -5.9665 | -24.7127 | 25.4228 | 7941.2192 | 23.3882 | 503.1999 | [5 empty] | 39.9423 | 41.4355 | 34.1488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.7124 |  |  |  |  | 39.8814 | 41.3565 | 33.8242 | [7 empty] | 0.1198 | 0.2024 | 0.2352 | 4969.4265 | 0.2138 | 364.4857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -5.9778 | -24.6307 | 25.3457 | 7927.1454 | 23.328 | 503.2911 | [5 empty] | 40.1591 | 41.6604 | 34.3342 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 365.3567 |  |  |  |  | 39.8741 | 41.3567 | 33.8226 | [7 empty] | 0.1049 | 0.2058 | 0.231 | 4969.7216 | 0.2305 | 364.4862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -5.9988 | -24.6954 | 25.4136 | 7929.1703 | 23.385 | 503.9927 | [5 empty] | 40.3769 | 41.8863 | 34.5204 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.001 |  |  |  |  | 40.2168 | 41.6807 | 34.2562 | [7 empty] | 0.1104 | 0.0649 | 0.128 | 4986.7532 | 0.1386 | 365.4147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1419 | -24.6665 | 25.4196 | 7923.2001 | 23.4126 | 504.6773 | [5 empty] | 40.5957 | 42.1133 | 34.7074 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.6452 |  |  |  |  | 40.2594 | 41.8722 | 34.2664 | [7 empty] | -0.1304 | 0.219 | 0.2549 | 4979.5505 | 0.3354 | 365.9608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3033 | -24.6406 | 25.434 | 7908.7518 | 23.5429 | 506.0902 | [5 empty] | 40.8154 | 42.3413 | 34.8953 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 367.2895 |  |  |  |  | 40.5895 | 42.1981 | 34.5981 | [7 empty] | -0.1186 | 0.1641 | 0.2025 | 4985.7102 | 0.2679 | 366.8851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3247 | -24.6827 | 25.4801 | 7905.3676 | 23.614 | 506.9187 | [5 empty] | 41.0362 | 42.5703 | 35.0841 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 367.9338 |  |  |  |  | 40.9324 | 42.5257 | 35.0253 | [7 empty] | -0.1161 | 0.0331 | 0.1207 | 5001.5086 | 0.1555 | 367.8085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2037 | -24.8269 | 25.5902 | 7915.1684 | 23.6645 | 507.3908 | [5 empty] | 41.258 | 42.8004 | 35.2737 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 368.578 |  |  |  |  | 40.9205 | 42.5224 | 35.0295 | [7 empty] | -0.1359 | 0.03 | 0.1392 | 5002.842 | 0.195 | 367.7991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2351 | -24.858 | 25.6281 | 7911.7088 | 23.7213 | 508.1361 | [5 empty] | 41.4808 | 43.0315 | 35.4642 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.2223 |  |  |  |  | 41.2608 | 42.8395 | 35.3371 | [7 empty] | -0.0808 | -0.0153 | 0.0823 | 5005.6877 | 0.1078 | 368.6872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.1576 | -25.0077 | 25.7546 | 7923.8186 | 23.7815 | 508.6812 | [5 empty] | 41.7046 | 43.2637 | 35.6555 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.8666 |  |  |  |  | 41.5968 | 43.1898 | 35.7686 | [7 empty] | -0.1315 | -0.1256 | 0.1818 | 5021.4091 | 0.165 | 369.662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.1604 | -25.0587 | 25.8048 | 7922.3776 | 23.8393 | 509.3898 | [5 empty] | 41.9294 | 43.4969 | 35.8477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 370.5109 |  |  |  |  | 41.7187 | 43.4214 | 36.0757 | [7 empty] | -0.3728 | -0.1891 | 0.418 | 5040.4973 | 0.4096 | 370.3026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.1504 | -25.0851 | 25.8281 | 7920.7049 | 23.8464 | 509.7771 | [5 empty] | 42.1553 | 43.7312 | 36.0408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.1551 |  |  |  |  | 41.6979 | 43.4033 | 36.0554 | [7 empty] | -0.3779 | -0.1841 | 0.4204 | 5040.1399 | 0.4252 | 370.2527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.1837 | -25.1275 | 25.8772 | 7918.0655 | 23.9174 | 510.5987 | [5 empty] | 42.3821 | 43.9665 | 36.2348 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.7994 |  |  |  |  | 42.6053 | 43.9789 | 36.3757 | [7 empty] | 0.3779 | -0.1548 | 0.4083 | 5000.7718 | 0.5267 | 371.8332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.1743 | -25.1785 | 25.9245 | 7920.6125 | 23.9271 | 510.966 | [5 empty] | 42.61 | 44.203 | 36.4296 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 372.4437 |  |  |  |  | 42.6212 | 43.9917 | 36.3872 | [7 empty] | 0.3846 | -0.1565 | 0.4152 | 5000.6583 | 0.5388 | 371.8682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.161 | -25.1985 | 25.9408 | 7913.9283 | 23.9731 | 511.6305 | [5 empty] | 42.839 | 44.4404 | 36.6254 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.088 |  |  |  |  | 42.6941 | 44.301 | 36.398 | [7 empty] | 0.0162 | 0.089 | 0.0905 | 4988.6759 | 0.0991 | 372.7101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.3718 | -25.235 | 26.027 | 7920.9288 | 24.0289 | 512.4089 | [5 empty] | 43.0689 | 44.679 | 36.822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.7323 |  |  |  |  | 42.6877 | 44.2872 | 36.3911 | [7 empty] | 0.0285 | 0.0838 | 0.0885 | 4988.718 | 0.1424 | 372.6726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.3829 | -25.2961 | 26.089 | 7920.6608 | 24.0991 | 513.1809 | [5 empty] | 43.2999 | 44.9186 | 37.0195 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 374.3766 |  |  |  |  | 43.4357 | 44.8173 | 36.7297 | [7 empty] | 0.5289 | 0.098 | 0.5379 | 4963.9681 | 0.5855 | 374.1045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.3836 | -25.255 | 26.0492 | 7914.8611 | 24.0271 | 513.1311 | [5 empty] | 43.532 | 45.1594 | 37.2179 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.0209 |  |  |  |  | 43.4289 | 44.8104 | 36.7191 | [7 empty] | 0.5302 | 0.1019 | 0.5399 | 4963.454 | 0.5943 | 374.086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5349 | -25.3943 | 26.2217 | 7925.9556 | 24.2032 | 514.5483 | [5 empty] | 43.7651 | 45.4012 | 37.4171 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.6652 |  |  |  |  | 43.8124 | 45.2448 | 37.3386 | [7 empty] | 0.3728 | -0.0883 | 0.3831 | 4993.1678 | 0.48 | 375.2489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4037 | -25.4103 | 26.2048 | 7915.3372 | 24.2193 | 514.9726 | [5 empty] | 43.9992 | 45.6441 | 37.6173 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.3095 |  |  |  |  | 43.8936 | 45.48 | 37.3681 | [7 empty] | 0.14 | 0.0731 | 0.158 | 4984.9845 | 0.1606 | 375.8745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4181 | -25.4162 | 26.214 | 7917.4113 | 24.16 | 514.9466 | [5 empty] | 44.2344 | 45.8881 | 37.8184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.9538 |  |  |  |  | 44.2602 | 45.8573 | 37.8376 | [7 empty] | 0.0938 | -0.0475 | 0.1051 | 5001.248 | 0.1376 | 376.8727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.4517 | -25.4823 | 26.2863 | 7919.7389 | 24.2246 | 515.6749 | [5 empty] | 44.4707 | 46.1332 | 38.0204 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 377.5981 |  |  |  |  | 44.2933 | 45.8951 | 37.8704 | [7 empty] | 0.0867 | -0.0479 | 0.0991 | 5001.6261 | 0.1471 | 376.9722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.3515 | -25.5394 | 26.3173 | 7907.1043 | 24.3603 | 516.8511 | [5 empty] | 44.7081 | 46.3794 | 38.2234 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.2424 |  |  |  |  | 44.5512 | 46.2049 | 37.8835 | [7 empty] | 0.0852 | 0.1446 | 0.1678 | 4979.313 | 0.1574 | 377.7861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5224 | -25.6088 | 26.4264 | 7918.0333 | 24.4143 | 517.5412 | [5 empty] | 44.9465 | 46.6268 | 38.4272 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.8867 |  |  |  |  | 44.8957 | 46.535 | 38.1747 | [7 empty] | 0.1299 | 0.1231 | 0.1789 | 4979.8403 | 0.1615 | 378.648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.5124 | -25.7109 | 26.5228 | 7924.1336 | 24.4823 | 518.2218 | [5 empty] | 45.186 | 46.8752 | 38.632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 379.531 |  |  |  |  | 44.8907 | 46.5333 | 38.1824 | [7 empty] | 0.1204 | 0.1171 | 0.1679 | 4980.9639 | 0.1787 | 378.6437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.6716 | -25.761 | 26.6109 | 7933.553 | 24.509 | 518.7505 | [5 empty] | 45.4266 | 47.1248 | 38.8376 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.1753 |  |  |  |  | 45.2434 | 46.8654 | 38.6199 | [7 empty] | 0.1305 | -0.0137 | 0.1312 | 4995.6583 | 0.1752 | 379.5056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.6581 | -25.8685 | 26.7117 | 7939.1489 | 24.5908 | 519.512 | [5 empty] | 45.6682 | 47.3755 | 39.0442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.8197 |  |  |  |  | 45.303 | 47.092 | 38.627 | [7 empty] | -0.1188 | 0.1595 | 0.1989 | 4986.9996 | 0.2682 | 380.0909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.5783 | -25.855 | 26.6787 | 7926.1327 | 24.6064 | 519.9875 | [5 empty] | 45.911 | 47.6273 | 39.2518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 381.464 |  |  |  |  | 45.6615 | 47.4616 | 38.9668 | [7 empty] | -0.125 | 0.1323 | 0.182 | 4990.4502 | 0.2417 | 381.0404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.621 | -25.9293 | 26.7613 | 7929.9094 | 24.676 | 520.7287 | [5 empty] | 46.1548 | 47.8803 | 39.4603 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.1083 |  |  |  |  | 45.9812 | 47.7923 | 39.2598 | [7 empty] | -0.1295 | 0.1165 | 0.1742 | 4992.492 | 0.2291 | 381.8847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.4935 | -25.9254 | 26.7262 | 7916.2412 | 24.6915 | 521.1749 | [5 empty] | 46.3997 | 48.1344 | 39.6697 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.7526 |  |  |  |  | 45.9701 | 47.7749 | 39.259 | [7 empty] | -0.1228 | 0.1051 | 0.1616 | 4993.4887 | 0.235 | 381.8404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.4964 | -25.9692 | 26.7694 | 7922.719 | 24.6483 | 521.2082 | [5 empty] | 46.6458 | 48.3896 | 39.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 383.397 |  |  |  |  | 46.3441 | 48.1266 | 39.5835 | [7 empty] | -0.0665 | 0.0705 | 0.0969 | 4994.9341 | 0.1466 | 382.733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.5042 | -26.0513 | 26.851 | 7925.6903 | 24.7219 | 521.9541 | [5 empty] | 46.8929 | 48.646 | 40.0913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.0413 |  |  |  |  | 46.67 | 48.4894 | 39.8936 | [7 empty] | -0.1152 | 0.068 | 0.1338 | 4997.4161 | 0.1797 | 383.6482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.6501 | -25.9432 | 26.782 | 7909.2524 | 24.7231 | 522.5297 | [5 empty] | 47.1412 | 48.9035 | 40.3036 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.6856 |  |  |  |  | 46.9581 | 48.8119 | 39.9198 | [7 empty] | -0.0828 | 0.2486 | 0.262 | 4975.5947 | 0.3118 | 384.4567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.6489 | -26.0333 | 26.8689 | 7914.5017 | 24.7812 | 523.1593 | [5 empty] | 47.3906 | 49.1622 | 40.5168 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.33 |  |  |  |  | 46.9659 | 48.814 | 39.9157 | [7 empty] | -0.0702 | 0.2515 | 0.2611 | 4974.7066 | 0.3203 | 384.462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.8452 | -25.9295 | 26.8178 | 7899.6877 | 24.8037 | 523.8745 | [5 empty] | 47.6411 | 49.4221 | 40.731 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.9743 |  |  |  |  | 47.3219 | 49.1862 | 40.2499 | [7 empty] | -0.0836 | 0.2311 | 0.2458 | 4977.6783 | 0.3009 | 385.3895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.7739 | -26.2443 | 27.1044 | 7918.4867 | 25.1076 | 525.7575 | [5 empty] | 47.8927 | 49.6832 | 40.9461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 386.6187 |  |  |  |  | 47.4626 | 49.4446 | 40.707 | [7 empty] | -0.3629 | 0.0793 | 0.3714 | 5007.1159 | 0.461 | 386.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6467 | -26.4026 | 27.2264 | 7929.6456 | 25.1577 | 526.2075 | [5 empty] | 48.1455 | 49.9454 | 41.1622 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.263 |  |  |  |  | 47.7767 | 49.7656 | 41.0161 | [7 empty] | -0.3667 | 0.0457 | 0.3696 | 5011.0484 | 0.4456 | 386.8215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.682 | -26.3836 | 27.2166 | 7928.2488 | 25.0982 | 526.2382 | [5 empty] | 48.3994 | 50.2088 | 41.3793 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.9074 |  |  |  |  | 47.8389 | 49.992 | 41.0279 | [7 empty] | -0.604 | 0.2095 | 0.6393 | 5003.0971 | 0.8 | 387.3774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.6943 | -26.438 | 27.2724 | 7928.4608 | 25.1514 | 526.8846 | [5 empty] | 48.6544 | 50.4733 | 41.5973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 388.5517 |  |  |  |  | 47.8552 | 50.0064 | 41.0438 | [7 empty] | -0.6005 | 0.2059 | 0.6348 | 5003.3396 | 0.8023 | 387.4126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7089 | -26.4862 | 27.3226 | 7930.8225 | 25.1684 | 527.3093 | [5 empty] | 48.9106 | 50.7391 | 41.8163 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.1961 |  |  |  |  | 49.391 | 50.8976 | 41.8765 | [7 empty] | 0.6279 | -0.0277 | 0.6285 | 4975.7104 | 0.7268 | 389.5791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.7281 | -26.5495 | 27.3888 | 7931.9559 | 25.2323 | 528.0137 | [5 empty] | 49.1679 | 51.006 | 42.0364 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.8404 |  |  |  |  | 49.3813 | 50.8883 | 41.863 | [7 empty] | 0.6284 | -0.0234 | 0.6288 | 4975.2128 | 0.7249 | 389.5565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7374 | -26.5996 | 27.4396 | 7934.9677 | 25.242 | 528.3892 | [5 empty] | 49.4264 | 51.2742 | 42.2573 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 390.4848 |  |  |  |  | 49.5034 | 51.1285 | 42.3066 | [7 empty] | 0.3494 | -0.1723 | 0.3896 | 5003.9066 | 0.4973 | 390.1352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.792 | -26.6334 | 27.4858 | 7932.9493 | 25.3048 | 529.1344 | [5 empty] | 49.6861 | 51.5435 | 42.4793 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.1292 |  |  |  |  | 49.5886 | 51.394 | 42.3368 | [7 empty] | 0.0919 | 0.0027 | 0.0919 | 4995.7183 | 0.1128 | 390.7719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.908 | -26.7169 | 27.5955 | 7943.5607 | 25.3538 | 529.7432 | [5 empty] | 49.9469 | 51.8141 | 42.7023 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.7735 |  |  |  |  | 49.6497 | 51.6336 | 42.3545 | [7 empty] | -0.1659 | 0.1706 | 0.238 | 4988.3924 | 0.3098 | 391.3439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -6.9502 | -26.7263 | 27.6152 | 7937.6344 | 25.4066 | 530.4526 | [5 empty] | 50.2089 | 52.0859 | 42.9263 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 392.4179 |  |  |  |  | 50.0241 | 52.0107 | 42.6996 | [7 empty] | -0.1557 | 0.143 | 0.2114 | 4991.0131 | 0.2732 | 392.2399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1228 | -26.773 | 27.7042 | 7944.9986 | 25.4539 | 531.1109 | [5 empty] | 50.472 | 52.3588 | 43.1513 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.0623 |  |  |  |  | 50.0227 | 52.0281 | 42.7168 | [7 empty] | -0.1898 | 0.1453 | 0.239 | 4992.2363 | 0.3215 | 392.2811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.1292 | -26.776 | 27.7089 | 7945.8253 | 25.3932 | 531.1092 | [5 empty] | 50.7363 | 52.6331 | 43.3773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.7067 |  |  |  |  | 50.8546 | 52.5805 | 43.2207 | [7 empty] | 0.3416 | 0.0401 | 0.3439 | 4980.9732 | 0.3767 | 393.5835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1276 | -26.8014 | 27.7329 | 7940.1061 | 25.4491 | 531.8076 | [5 empty] | 51.0018 | 52.9085 | 43.6043 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.351 |  |  |  |  | 50.9205 | 52.8243 | 43.2289 | [7 empty] | 0.0917 | 0.2149 | 0.2337 | 4972.7156 | 0.2104 | 394.1544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0074 | -26.9226 | 27.8196 | 7946.2895 | 25.4836 | 532.2228 | [5 empty] | 51.2685 | 53.1852 | 43.8323 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.9954 |  |  |  |  | 51.2524 | 53.1672 | 43.5737 | [7 empty] | 0.0752 | 0.1703 | 0.1861 | 4978.3258 | 0.166 | 394.9537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.048 | -26.9423 | 27.8489 | 7941.1528 | 25.5462 | 532.9822 | [5 empty] | 51.5364 | 53.4631 | 44.0613 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 395.6398 |  |  |  |  | 51.277 | 53.1907 | 43.5872 | [7 empty] | 0.0805 | 0.1739 | 0.1916 | 4977.7154 | 0.1853 | 395.0083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9229 | -27.0725 | 27.9437 | 7938.1943 | 25.704 | 534.1535 | [5 empty] | 51.8055 | 53.7422 | 44.2914 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.2842 |  |  |  |  | 51.666 | 53.5527 | 43.9228 | [7 empty] | 0.1412 | 0.138 | 0.1975 | 4979.0767 | 0.179 | 395.8471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -6.9595 | -27.1811 | 28.0579 | 7951.1159 | 25.7244 | 534.5396 | [5 empty] | 52.0758 | 54.0226 | 44.5225 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.9286 |  |  |  |  | 52.036 | 53.9329 | 44.285 | [7 empty] | 0.1325 | 0.1027 | 0.1676 | 4983.3118 | 0.1512 | 396.7227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -6.9667 | -27.1816 | 28.0602 | 7952.2071 | 25.6543 | 534.4929 | [5 empty] | 52.3473 | 54.3043 | 44.7546 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 397.573 |  |  |  |  | 52.3877 | 54.3166 | 44.6222 | [7 empty] | 0.0932 | 0.092 | 0.131 | 4986.1735 | 0.1136 | 397.6011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -6.9846 | -27.185 | 28.0679 | 7943.6361 | 25.711 | 535.2355 | [5 empty] | 52.62 | 54.5872 | 44.9877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.2174 |  |  |  |  | 52.3724 | 54.2978 | 44.6182 | [7 empty] | 0.0949 | 0.0835 | 0.1264 | 4987.0143 | 0.1354 | 397.5583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0379 | -27.3071 | 28.1995 | 7950.3937 | 25.8403 | 536.2899 | [5 empty] | 52.894 | 54.8713 | 45.2219 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.8618 |  |  |  |  | 52.7628 | 54.6897 | 44.9995 | [7 empty] | 0.0999 | 0.04 | 0.1077 | 4991.4988 | 0.1166 | 398.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.16 | -27.3557 | 28.2772 | 7955.5941 | 25.8826 | 536.9152 | [5 empty] | 53.1691 | 55.1568 | 45.4572 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 399.5062 |  |  |  |  | 53.1293 | 55.0531 | 45.3415 | [7 empty] | 0.1159 | 0.0069 | 0.1161 | 4994.3927 | 0.1327 | 399.2723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.1774 | -27.3802 | 28.3053 | 7951.0979 | 25.9312 | 537.5858 | [5 empty] | 53.4455 | 55.4435 | 45.6935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.1506 |  |  |  |  | 53.4933 | 55.4142 | 45.6877 | [7 empty] | 0.1293 | -0.03 | 0.1327 | 4997.781 | 0.1618 | 400.0848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3134 | -27.4231 | 28.3815 | 7956.5138 | 25.9669 | 538.1834 | [5 empty] | 53.7231 | 55.7315 | 45.9308 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.795 |  |  |  |  | 53.4719 | 55.4032 | 45.6821 | [7 empty] | 0.1092 | -0.0299 | 0.1132 | 4998.6112 | 0.1643 | 400.0601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.3489 | -27.459 | 28.4253 | 7953.9844 | 26.0241 | 538.902 | [5 empty] | 54.002 | 56.0208 | 46.1692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 401.4394 |  |  |  |  | 53.9021 | 55.9285 | 46.0655 | [7 empty] | -0.011 | 0.0213 | 0.024 | 4998.1988 | 0.0382 | 401.234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3409 | -27.4625 | 28.4267 | 7954.9794 | 25.9493 | 538.8357 | [5 empty] | 54.2821 | 56.3113 | 46.4087 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.0838 |  |  |  |  | 54.0176 | 56.1839 | 46.4244 | [7 empty] | -0.2841 | -0.0499 | 0.2885 | 5017.1361 | 0.3088 | 401.8016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3348 | -27.4912 | 28.4528 | 7951.1454 | 25.9826 | 539.4111 | [5 empty] | 54.5634 | 56.6032 | 46.6492 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.7282 |  |  |  |  | 54.0167 | 56.1817 | 46.4306 | [7 empty] | -0.2844 | -0.0556 | 0.2898 | 5017.7573 | 0.3257 | 401.7967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3384 | -27.5288 | 28.4901 | 7948.3311 | 26.0264 | 540.0466 | [5 empty] | 54.846 | 56.8964 | 46.8908 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 403.3726 |  |  |  |  | 55.2327 | 57.0711 | 46.9929 | [7 empty] | 0.3927 | -0.0207 | 0.3933 | 4985.9716 | 0.4531 | 403.7554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.3614 | -27.5871 | 28.5523 | 7950.6424 | 26.0598 | 540.6001 | [5 empty] | 55.1298 | 57.1908 | 47.1335 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 404.0171 |  |  |  |  | 55.2148 | 57.0566 | 46.9843 | [7 empty] | 0.385 | -0.0222 | 0.3856 | 4986.4397 | 0.4442 | 403.7236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.3795 | -27.6422 | 28.6103 | 7951.0256 | 26.1066 | 541.2436 | [5 empty] | 55.415 | 57.4866 | 47.3773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 404.6615 |  |  |  |  | 55.2758 | 57.3078 | 46.992 | [7 empty] | 0.1263 | 0.1526 | 0.1981 | 4978.8304 | 0.1751 | 404.2723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4259 | -27.772 | 28.7476 | 7956.6942 | 26.2507 | 542.4141 | [5 empty] | 55.7014 | 57.7837 | 47.6221 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.3059 |  |  |  |  | 55.5467 | 57.6319 | 47.365 | [7 empty] | 0.0235 | 0.0904 | 0.0934 | 4989.5834 | 0.0956 | 404.9771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.4504 | -27.8222 | 28.8025 | 7957.3328 | 26.2865 | 543.0064 | [5 empty] | 55.989 | 58.0821 | 47.8681 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.9503 |  |  |  |  | 55.5439 | 57.63 | 47.3769 | [7 empty] | 0.0178 | 0.0816 | 0.0835 | 4990.7357 | 0.1423 | 404.9729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.4711 | -27.8793 | 28.863 | 7959.2307 | 26.3174 | 543.5644 | [5 empty] | 56.278 | 58.3818 | 48.1151 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 406.5948 |  |  |  |  | 56.3473 | 58.2348 | 47.9138 | [7 empty] | 0.3872 | 0.0065 | 0.3873 | 4983.5072 | 0.4344 | 406.2789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.4986 | -27.9289 | 28.918 | 7960.249 | 26.3474 | 544.1316 | [5 empty] | 56.5682 | 58.6829 | 48.3632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.2392 |  |  |  |  | 56.4263 | 58.5063 | 47.9377 | [7 empty] | 0.1287 | 0.18 | 0.2213 | 4976.1097 | 0.1934 | 406.8615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5269 | -27.9829 | 28.9775 | 7961.8 | 26.379 | 544.7094 | [5 empty] | 56.8597 | 58.9853 | 48.6124 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.8836 |  |  |  |  | 56.4466 | 58.6089 | 47.9483 | [7 empty] | 0.0144 | 0.2465 | 0.2469 | 4973.912 | 0.2662 | 407.0809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5158 | -27.9986 | 28.9898 | 7963.6183 | 26.3111 | 544.7007 | [5 empty] | 57.1525 | 59.2891 | 48.8628 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 408.5281 |  |  |  |  | 56.8592 | 59.0268 | 48.3609 | [7 empty] | 0.0117 | 0.1983 | 0.1986 | 4979.0675 | 0.2104 | 407.9719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5337 | -28.0508 | 29.0448 | 7963.9849 | 26.3456 | 545.3063 | [5 empty] | 57.4466 | 59.5942 | 49.1142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.1725 |  |  |  |  | 57.2196 | 59.2731 | 48.7267 | [7 empty] | 0.176 | 0.063 | 0.1869 | 4986.377 | 0.2022 | 408.4941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.5805 | -28.1662 | 29.1685 | 7966.7456 | 26.4863 | 546.5246 | [5 empty] | 57.742 | 59.9006 | 49.3668 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.817 |  |  |  |  | 57.6009 | 59.6867 | 49.1034 | [7 empty] | 0.1356 | 0.0431 | 0.1422 | 4990.0958 | 0.1527 | 409.3674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.5995 | -28.2218 | 29.2271 | 7968.6914 | 26.5066 | 547.0507 | [5 empty] | 58.0387 | 60.2085 | 49.6205 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 410.4614 |  |  |  |  | 57.9864 | 60.0832 | 49.4169 | [7 empty] | 0.1444 | 0.0508 | 0.1531 | 4988.9739 | 0.1546 | 410.1995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.629 | -28.2777 | 29.2888 | 7970.5487 | 26.5332 | 547.6256 | [5 empty] | 58.3368 | 60.5176 | 49.8753 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 411.1059 |  |  |  |  | 58.3427 | 60.4716 | 49.4583 | [7 empty] | 0.1913 | 0.2371 | 0.3046 | 4968.1873 | 0.2571 | 411.0102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.6552 | -28.3335 | 29.3494 | 7972.0657 | 26.5603 | 548.2101 | [5 empty] | 58.6361 | 60.8282 | 50.1312 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 411.7503 |  |  |  |  | 58.3305 | 60.4647 | 49.4642 | [7 empty] | 0.1788 | 0.2307 | 0.2919 | 4969.3295 | 0.2632 | 410.9958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.6909 | -28.2523 | 29.2804 | 7954.1403 | 26.563 | 548.8162 | [5 empty] | 58.9368 | 61.1401 | 50.3883 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 412.3948 |  |  |  |  | 58.7287 | 60.8693 | 49.8053 | [7 empty] | 0.1898 | 0.2231 | 0.2929 | 4969.7583 | 0.2565 | 411.8355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7241 | -28.3015 | 29.3366 | 7955.4404 | 26.5821 | 549.3729 | [5 empty] | 59.2389 | 61.4534 | 50.6465 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 413.0393 |  |  |  |  | 59.1636 | 61.3103 | 50.3446 | [7 empty] | 0.1565 | 0.1059 | 0.189 | 4983.0208 | 0.1723 | 412.7453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.733 | -28.2126 | 29.2532 | 7935.0161 | 26.5843 | 549.9944 | [5 empty] | 59.5422 | 61.7681 | 50.9059 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 413.6837 |  |  |  |  | 59.2299 | 61.5875 | 50.3687 | [7 empty] | -0.1241 | 0.2815 | 0.3077 | 4976.4753 | 0.3648 | 413.3142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.7524 | -28.2651 | 29.309 | 7936.0193 | 26.6032 | 550.5576 | [5 empty] | 59.8469 | 62.0842 | 51.1664 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 414.3282 |  |  |  |  | 59.3858 | 61.8984 | 50.73 | [7 empty] | -0.3933 | 0.2438 | 0.4627 | 4990.9777 | 0.5791 | 413.9496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.777 | -28.3187 | 29.3671 | 7937.0007 | 26.6258 | 551.1532 | [5 empty] | 60.153 | 62.4017 | 51.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 414.9727 |  |  |  |  | 59.8084 | 62.3028 | 51.2792 | [7 empty] | -0.3967 | 0.0968 | 0.4083 | 5005.9466 | 0.4879 | 414.772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.7974 | -28.3605 | 29.4128 | 7936.7543 | 26.6377 | 551.6987 | [5 empty] | 60.4604 | 62.7206 | 51.6909 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 415.6171 |  |  |  |  | 59.8143 | 62.3187 | 51.2811 | [7 empty] | -0.4091 | 0.106 | 0.4226 | 5005.505 | 0.5159 | 414.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8269 | -28.4215 | 29.4795 | 7938.3354 | 26.6668 | 552.346 | [5 empty] | 60.7692 | 63.041 | 51.9549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.2616 |  |  |  |  | 61.0668 | 63.089 | 52.1691 | [7 empty] | 0.3677 | -0.1651 | 0.403 | 5002.0788 | 0.4955 | 416.3581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.8503 | -28.4672 | 29.5298 | 7939.0124 | 26.6742 | 552.8732 | [5 empty] | 61.0793 | 63.3627 | 52.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.9061 |  |  |  |  | 61.0785 | 63.1041 | 52.1768 | [7 empty] | 0.3643 | -0.1613 | 0.3984 | 5001.8412 | 0.4937 | 416.3884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.7629 | -28.6181 | 29.6523 | 7950.1886 | 26.6905 | 553.3072 | [5 empty] | 61.3908 | 63.6858 | 52.4864 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 417.5506 |  |  |  |  | 61.188 | 63.4137 | 52.2271 | [7 empty] | 0.1077 | 0.0097 | 0.1082 | 4994.8025 | 0.1358 | 417.008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.7609 | -28.6127 | 29.6465 | 7949.3774 | 26.6095 | 553.3028 | [5 empty] | 61.7037 | 64.0104 | 52.7539 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.195 |  |  |  |  | 61.2821 | 63.7417 | 52.2536 | [7 empty] | -0.1918 | 0.2118 | 0.2857 | 4986.4065 | 0.3611 | 417.6617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.7868 | -28.653 | 29.6922 | 7948.9262 | 26.6182 | 553.8657 | [5 empty] | 62.018 | 64.3364 | 53.0225 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.8395 |  |  |  |  | 61.7019 | 64.1502 | 52.6417 | [7 empty] | -0.1623 | 0.1729 | 0.2371 | 4989.1527 | 0.2987 | 418.4717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7255 | -28.8416 | 29.8584 | 7959.6146 | 26.715 | 554.8335 | [5 empty] | 62.3336 | 64.6639 | 53.2924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 419.484 |  |  |  |  | 61.6864 | 64.154 | 52.6407 | [7 empty] | -0.1926 | 0.1796 | 0.2634 | 4989.6749 | 0.3528 | 418.4791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.7452 | -28.8909 | 29.911 | 7958.8089 | 26.7364 | 555.4917 | [5 empty] | 62.6507 | 64.9928 | 53.5635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 420.1285 |  |  |  |  | 62.644 | 64.8075 | 53.1817 | [7 empty] | 0.3424 | 0.1082 | 0.3591 | 4976.023 | 0.3568 | 419.7657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7396 | -28.8857 | 29.9046 | 7958.5962 | 26.6455 | 555.4314 | [5 empty] | 62.9691 | 65.3232 | 53.8357 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 420.773 |  |  |  |  | 62.7441 | 65.1178 | 53.2236 | [7 empty] | 0.0755 | 0.2843 | 0.2942 | 4969.1113 | 0.2728 | 420.3726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.7765 | -28.936 | 29.9627 | 7959.4939 | 26.6572 | 556.0365 | [5 empty] | 63.289 | 65.655 | 54.1092 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 421.4175 |  |  |  |  | 63.1122 | 65.4808 | 53.607 | [7 empty] | 0.082 | 0.2268 | 0.2411 | 4974.5651 | 0.2173 | 421.0796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8055 | -29.0284 | 30.0595 | 7959.1658 | 26.7468 | 557.1491 | [5 empty] | 63.6102 | 65.9883 | 54.3839 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 422.062 |  |  |  |  | 63.5709 | 65.9333 | 53.9515 | [7 empty] | 0.1257 | 0.239 | 0.2701 | 4971.774 | 0.2299 | 421.9559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -7.9517 | -29.1026 | 30.1694 | 7970.0066 | 26.7438 | 557.6618 | [5 empty] | 63.9329 | 66.323 | 54.6598 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 422.7065 |  |  |  |  | 63.5642 | 65.9235 | 53.9817 | [7 empty] | 0.1199 | 0.2146 | 0.2458 | 4974.3796 | 0.2302 | 421.937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -7.9841 | -29.1521 | 30.2256 | 7970.3182 | 26.7536 | 558.2804 | [5 empty] | 64.257 | 66.6592 | 54.9369 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.351 |  |  |  |  | 63.9862 | 66.3449 | 54.3741 | [7 empty] | 0.1328 | 0.1825 | 0.2257 | 4977.0826 | 0.2036 | 422.7486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -7.9781 | -29.1546 | 30.2264 | 7970.0232 | 26.6737 | 558.3064 | [5 empty] | 64.5826 | 66.9969 | 55.2152 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.9955 |  |  |  |  | 64.3896 | 66.7888 | 54.7696 | [7 empty] | 0.0851 | 0.1685 | 0.1888 | 4980.3327 | 0.1689 | 423.5987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1166 | -29.2222 | 30.3285 | 7979.2665 | 26.6703 | 558.839 | [5 empty] | 64.9096 | 67.3361 | 55.4947 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 424.64 |  |  |  |  | 64.8167 | 67.2175 | 55.1693 | [7 empty] | 0.0947 | 0.1363 | 0.166 | 4983.1431 | 0.1415 | 424.415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.136 | -29.2795 | 30.3888 | 7981.4299 | 26.6648 | 559.3492 | [5 empty] | 65.238 | 67.6768 | 55.7755 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.2846 |  |  |  |  | 65.2357 | 67.6287 | 55.5467 | [7 empty] | 0.1203 | 0.1075 | 0.1613 | 4985.0076 | 0.1374 | 425.1936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.1496 | -29.1831 | 30.2997 | 7961.0661 | 26.6385 | 559.9253 | [5 empty] | 65.5678 | 68.019 | 56.0575 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.9291 |  |  |  |  | 65.3303 | 67.9524 | 55.5912 | [7 empty] | -0.1676 | 0.2886 | 0.3338 | 4978.4955 | 0.3978 | 425.8039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.1769 | -29.2389 | 30.3607 | 7962.672 | 26.6384 | 560.492 | [5 empty] | 65.8991 | 68.3627 | 56.3408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 426.5736 |  |  |  |  | 65.3088 | 67.929 | 55.5731 | [7 empty] | -0.1661 | 0.2876 | 0.3322 | 4978.528 | 0.4094 | 425.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.1957 | -29.1614 | 30.2911 | 7944.8389 | 26.6188 | 561.1056 | [5 empty] | 66.2319 | 68.7079 | 56.6253 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.2181 |  |  |  |  | 65.73 | 68.386 | 55.9575 | [7 empty] | -0.1983 | 0.2858 | 0.3479 | 4979.9827 | 0.4273 | 426.6171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.2531 | -29.2727 | 30.4139 | 7948.4242 | 26.6986 | 562.2176 | [5 empty] | 66.5662 | 69.0547 | 56.911 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.8626 |  |  |  |  | 66.159 | 68.8099 | 56.372 | [7 empty] | -0.1823 | 0.2409 | 0.3021 | 4983.742 | 0.372 | 427.4079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.2773 | -29.3273 | 30.473 | 7949.9453 | 26.693 | 562.764 | [5 empty] | 66.9019 | 69.4029 | 57.1981 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 428.5072 |  |  |  |  | 66.3151 | 69.1204 | 56.7963 | [7 empty] | -0.4517 | 0.1667 | 0.4815 | 5001.0198 | 0.5826 | 427.9845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3009 | -29.3849 | 30.5349 | 7951.081 | 26.695 | 563.3695 | [5 empty] | 67.2391 | 69.7527 | 57.4863 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 429.1517 |  |  |  |  | 67.3258 | 69.8181 | 57.3639 | [7 empty] | 0.0829 | 0.102 | 0.1315 | 4987.1475 | 0.1101 | 429.2718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3361 | -29.4233 | 30.5814 | 7951.2042 | 26.6817 | 563.893 | [5 empty] | 67.5777 | 70.104 | 57.7759 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 429.7962 |  |  |  |  | 67.3422 | 69.8259 | 57.3635 | [7 empty] | 0.0986 | 0.1044 | 0.1436 | 4986.3365 | 0.1373 | 429.2863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.3542 | -29.4887 | 30.6493 | 7953.1646 | 26.6835 | 564.4943 | [5 empty] | 67.9179 | 70.4569 | 58.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 430.4408 |  |  |  |  | 67.449 | 70.1355 | 57.4163 | [7 empty] | -0.149 | 0.2651 | 0.3041 | 4980.3441 | 0.3682 | 429.8537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.3836 | -29.536 | 30.7027 | 7953.138 | 26.6813 | 565.0987 | [5 empty] | 68.2595 | 70.8113 | 58.3588 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 431.0853 |  |  |  |  | 67.8875 | 70.6184 | 57.8218 | [7 empty] | -0.1925 | 0.2651 | 0.3276 | 4982.0275 | 0.3982 | 430.7348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4342 | -29.6472 | 30.8236 | 7956.1879 | 26.755 | 566.212 | [5 empty] | 68.6027 | 71.1673 | 58.6522 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 431.7299 |  |  |  |  | 67.8634 | 70.5731 | 57.8049 | [7 empty] | -0.1674 | 0.2489 | 0.2999 | 4982.6148 | 0.3876 | 430.6524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.348 | -29.6657 | 30.8179 | 7949.7862 | 26.7191 | 566.5777 | [5 empty] | 68.9473 | 71.5249 | 58.9468 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 432.3744 |  |  |  |  | 68.9095 | 71.3149 | 58.4562 | [7 empty] | 0.3367 | 0.1574 | 0.3717 | 4972.6501 | 0.3463 | 431.9962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3199 | -29.6645 | 30.8091 | 7948.2814 | 26.631 | 566.5766 | [5 empty] | 69.2935 | 71.884 | 59.2428 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 433.0189 |  |  |  |  | 69.0224 | 71.6618 | 58.4976 | [7 empty] | 0.0559 | 0.3474 | 0.3519 | 4965.2646 | 0.3331 | 432.6205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.3662 | -29.7197 | 30.8748 | 7950.6509 | 26.6228 | 567.1409 | [5 empty] | 69.6412 | 72.2447 | 59.5401 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 433.6635 |  |  |  |  | 69.4915 | 72.153 | 58.8996 | [7 empty] | 0.0496 | 0.3487 | 0.3522 | 4965.4846 | 0.332 | 433.4999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.271 | -29.7295 | 30.8586 | 7942.9555 | 26.5821 | 567.4835 | [5 empty] | 69.9904 | 72.607 | 59.8386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.308 |  |  |  |  | 69.9153 | 72.5653 | 59.2913 | [7 empty] | 0.0767 | 0.3116 | 0.3209 | 4968.0357 | 0.2901 | 434.2341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.2902 | -29.7755 | 30.9081 | 7942.6798 | 26.5732 | 568.0548 | [5 empty] | 70.3412 | 72.9708 | 60.1385 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.9526 |  |  |  |  | 69.9073 | 72.5682 | 59.3008 | [7 empty] | 0.0583 | 0.3095 | 0.3149 | 4968.9094 | 0.3063 | 434.2392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.3208 | -29.8077 | 30.9473 | 7941.3135 | 26.5589 | 568.6086 | [5 empty] | 70.6935 | 73.3363 | 60.4397 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 435.5972 |  |  |  |  | 70.3504 | 73.0252 | 59.7234 | [7 empty] | 0.0504 | 0.2807 | 0.2852 | 4971.959 | 0.2743 | 435.0488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.3457 | -29.873 | 31.0169 | 7943.4606 | 26.5569 | 569.2133 | [5 empty] | 71.0473 | 73.7033 | 60.7422 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.2417 |  |  |  |  | 70.8756 | 73.5319 | 60.1686 | [7 empty] | 0.0993 | 0.2561 | 0.2747 | 4972.5414 | 0.2406 | 435.941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.3758 | -29.931 | 31.0808 | 7945.7859 | 26.5442 | 569.7458 | [5 empty] | 71.4027 | 74.072 | 61.0461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.8863 |  |  |  |  | 70.9883 | 73.6839 | 60.6299 | [7 empty] | -0.0371 | 0.0646 | 0.0744 | 4995.3379 | 0.1275 | 436.2077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.3959 | -29.9732 | 31.1269 | 7945.1978 | 26.5315 | 570.3024 | [5 empty] | 71.7596 | 74.4423 | 61.3512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 437.5308 |  |  |  |  | 71.6621 | 74.4209 | 61.2536 | [7 empty] | -0.0964 | 0.0618 | 0.1145 | 4997.7767 | 0.1409 | 437.4937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.5375 | -30.0444 | 31.2339 | 7954.1812 | 26.5213 | 570.8656 | [5 empty] | 72.1182 | 74.8142 | 61.6577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 438.1754 |  |  |  |  | 71.995 | 74.8477 | 61.7114 | [7 empty] | -0.2412 | 0.015 | 0.2416 | 5007.3859 | 0.2695 | 438.2332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.5638 | -30.0832 | 31.2784 | 7954.3817 | 26.4981 | 571.3467 | [5 empty] | 72.4782 | 75.1878 | 61.9656 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 438.82 |  |  |  |  | 71.9789 | 74.8113 | 61.7034 | [7 empty] | -0.2181 | -0.0015 | 0.2181 | 5008.0799 | 0.2539 | 438.1704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.709 | -30.1504 | 31.383 | 7963.1007 | 26.4855 | 571.8992 | [5 empty] | 72.8399 | 75.5629 | 62.2748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 439.4646 |  |  |  |  | 72.4541 | 75.2893 | 62.322 | [7 empty] | -0.2514 | -0.1349 | 0.2853 | 5021.64 | 0.2644 | 438.9946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.74 | -30.1936 | 31.4331 | 7962.4387 | 26.4782 | 572.5072 | [5 empty] | 73.2031 | 75.9398 | 62.5854 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 440.1091 |  |  |  |  | 72.9503 | 75.7866 | 62.7633 | [7 empty] | -0.2332 | -0.1558 | 0.2804 | 5022.8458 | 0.2458 | 439.8475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.7505 | -30.2394 | 31.48 | 7963.0692 | 26.4539 | 572.9679 | [5 empty] | 73.568 | 76.3182 | 62.8973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 440.7537 |  |  |  |  | 73.4343 | 76.3168 | 63.212 | [7 empty] | -0.2757 | -0.1568 | 0.3171 | 5024.4053 | 0.2817 | 440.7513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.7516 | -30.2482 | 31.4888 | 7963.4702 | 26.3744 | 573.0316 | [5 empty] | 73.9344 | 76.6984 | 63.2105 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 441.3983 |  |  |  |  | 73.4472 | 76.3184 | 63.2139 | [7 empty] | -0.2587 | -0.1593 | 0.3038 | 5024.0228 | 0.2809 | 440.754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.7771 | -30.281 | 31.5274 | 7961.8098 | 26.3588 | 573.5888 | [5 empty] | 74.3024 | 77.0801 | 63.5252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 442.0429 |  |  |  |  | 73.8894 | 76.7725 | 63.6548 | [7 empty] | -0.2677 | -0.1979 | 0.3329 | 5027.8478 | 0.2925 | 441.5236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8104 | -30.3212 | 31.5753 | 7961.6467 | 26.3429 | 574.1342 | [5 empty] | 74.6721 | 77.4636 | 63.8412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 442.6874 |  |  |  |  | 74.3496 | 77.2286 | 64.0675 | [7 empty] | -0.2454 | -0.2223 | 0.3311 | 5029.2105 | 0.2801 | 442.2927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.8574 | -30.4207 | 31.684 | 7963.2984 | 26.4004 | 575.1966 | [5 empty] | 75.0433 | 77.8487 | 64.1586 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.332 |  |  |  |  | 74.443 | 77.5766 | 64.1303 | [7 empty] | -0.5484 | -0.0476 | 0.5505 | 5024.0124 | 0.5805 | 442.8769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.8892 | -30.4661 | 31.7364 | 7963.4576 | 26.3878 | 575.763 | [5 empty] | 75.4162 | 78.2356 | 64.4774 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.9766 |  |  |  |  | 75.8657 | 78.5041 | 64.5733 | [7 empty] | 0.311 | 0.0352 | 0.313 | 4985.7564 | 0.3313 | 444.4225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9164 | -30.507 | 31.7833 | 7962.9758 | 26.3729 | 576.3169 | [5 empty] | 75.7907 | 78.6241 | 64.7976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 444.6212 |  |  |  |  | 75.8328 | 78.4912 | 64.5614 | [7 empty] | 0.2813 | 0.0397 | 0.2841 | 4986.4011 | 0.2941 | 444.401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9294 | -30.554 | 31.832 | 7962.0517 | 26.3647 | 576.9142 | [5 empty] | 76.1669 | 79.0143 | 65.1192 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.2658 |  |  |  |  | 76.1091 | 78.8958 | 64.6203 | [7 empty] | 0.1805 | 0.2169 | 0.2822 | 4974.061 | 0.2316 | 445.0704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.8573 | -30.691 | 31.9435 | 7971.201 | 26.3554 | 577.3429 | [5 empty] | 76.5447 | 79.4062 | 65.4422 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.9104 |  |  |  |  | 76.5976 | 79.408 | 65.0649 | [7 empty] | 0.1666 | 0.2045 | 0.2637 | 4975.7422 | 0.2147 | 445.9134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.8718 | -30.7458 | 32.0002 | 7973.0051 | 26.3333 | 577.8131 | [5 empty] | 76.9241 | 79.7998 | 65.7666 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 446.555 |  |  |  |  | 76.9372 | 79.8444 | 65.5249 | [7 empty] | 0.0237 | 0.1625 | 0.1642 | 4984.5817 | 0.1531 | 446.6278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.7902 | -30.8966 | 32.1227 | 7983.8425 | 26.3239 | 578.216 | [5 empty] | 77.3052 | 80.1952 | 66.0924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 447.1996 |  |  |  |  | 76.9285 | 79.844 | 65.5276 | [7 empty] | 0.0108 | 0.1624 | 0.1628 | 4985.0433 | 0.176 | 446.6272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.818 | -30.9577 | 32.189 | 7986.4462 | 26.3085 | 578.7342 | [5 empty] | 77.6879 | 80.5922 | 66.4197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 447.8442 |  |  |  |  | 77.391 | 80.312 | 65.9596 | [7 empty] | 0.0161 | 0.1337 | 0.1347 | 4987.4596 | 0.142 | 447.3896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.8395 | -30.8817 | 32.1219 | 7969.9985 | 26.2738 | 579.3072 | [5 empty] | 78.0724 | 80.991 | 66.7483 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 448.4888 |  |  |  |  | 77.9516 | 80.9929 | 66.4067 | [7 empty] | -0.0952 | 0.2148 | 0.2349 | 4984.1891 | 0.2674 | 448.4919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.8695 | -30.9386 | 32.1848 | 7972.2519 | 26.2565 | 579.8167 | [5 empty] | 78.4585 | 81.3916 | 67.0784 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 449.1334 |  |  |  |  | 77.9958 | 81.0418 | 66.4424 | [7 empty] | -0.0983 | 0.2178 | 0.239 | 4984.0343 | 0.284 | 448.5707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.8823 | -30.8552 | 32.1083 | 7955.0211 | 26.2164 | 580.3534 | [5 empty] | 78.8463 | 81.7939 | 67.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 449.778 |  |  |  |  | 78.5654 | 81.7462 | 67.1706 | [7 empty] | -0.2905 | 0.1549 | 0.3292 | 4996.3717 | 0.3958 | 449.7018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9195 | -30.9062 | 32.1676 | 7956.495 | 26.201 | 580.8899 | [5 empty] | 79.2358 | 82.1979 | 67.743 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 450.4226 |  |  |  |  | 79.0238 | 82.2146 | 67.6253 | [7 empty] | -0.2961 | 0.115 | 0.3177 | 5000.1111 | 0.3761 | 450.4492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.0432 | -30.9854 | 32.2781 | 7966.0881 | 26.1842 | 581.3899 | [5 empty] | 79.6269 | 82.6037 | 68.0774 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 451.0673 |  |  |  |  | 79.0612 | 82.2595 | 67.6442 | [7 empty] | -0.3001 | 0.1261 | 0.3255 | 4999.2695 | 0.3947 | 450.5206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.0834 | -31.0333 | 32.3353 | 7967.0226 | 26.1704 | 581.9446 | [5 empty] | 80.0198 | 83.0113 | 68.4133 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 451.7119 |  |  |  |  | 79.615 | 82.7916 | 68.3517 | [7 empty] | -0.3042 | -0.0304 | 0.3057 | 5013.27 | 0.3218 | 451.3648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.2122 | -31.1067 | 32.4421 | 7976.3318 | 26.1503 | 582.4243 | [5 empty] | 80.4144 | 83.4206 | 68.7507 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 452.3565 |  |  |  |  | 80.1229 | 83.3133 | 68.8286 | [7 empty] | -0.307 | -0.0571 | 0.3122 | 5015.6929 | 0.315 | 452.1877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.2566 | -31.1618 | 32.5076 | 7978.4638 | 26.1371 | 582.9727 | [5 empty] | 80.8107 | 83.8318 | 69.0895 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 453.0011 |  |  |  |  | 80.5829 | 83.8018 | 69.263 | [7 empty] | -0.329 | -0.0723 | 0.3369 | 5017.7553 | 0.3342 | 452.9543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.2416 | -31.164 | 32.5054 | 7978.3447 | 26.048 | 582.9504 | [5 empty] | 81.2088 | 84.2447 | 69.4298 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 453.6457 |  |  |  |  | 81.0389 | 84.3022 | 69.7243 | [7 empty] | -0.3766 | -0.094 | 0.3881 | 5021.2668 | 0.3801 | 453.7353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.2745 | -31.2085 | 32.5574 | 7978.7612 | 26.0312 | 583.4816 | [5 empty] | 81.6085 | 84.6594 | 69.7716 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.2904 |  |  |  |  | 81.0597 | 84.3079 | 69.7276 | [7 empty] | -0.3546 | -0.096 | 0.3674 | 5020.6865 | 0.3655 | 453.7442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.2996 | -31.2755 | 32.6288 | 7981.5131 | 26.021 | 584.0306 | [5 empty] | 82.0101 | 85.0759 | 70.1149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.935 |  |  |  |  | 81.5467 | 84.8098 | 70.1789 | [7 empty] | -0.3577 | -0.1168 | 0.3763 | 5022.5685 | 0.3624 | 454.5235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.3681 | -31.3998 | 32.7675 | 7986.4623 | 26.0861 | 585.1356 | [5 empty] | 82.4133 | 85.4943 | 70.4596 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 455.5796 |  |  |  |  | 83.0285 | 85.7853 | 70.6753 | [7 empty] | 0.4745 | -0.0473 | 0.4769 | 4987.9023 | 0.529 | 456.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.3902 | -31.4356 | 32.8082 | 7985.5536 | 26.0651 | 585.6414 | [5 empty] | 82.8183 | 85.9144 | 70.8059 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 456.2243 |  |  |  |  | 82.9998 | 85.7649 | 70.656 | [7 empty] | 0.4626 | -0.0443 | 0.4647 | 4988.0513 | 0.5122 | 455.9952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.4533 | -31.5435 | 32.9296 | 7987.1962 | 26.1349 | 586.8127 | [5 empty] | 83.2251 | 86.3364 | 71.1537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 456.8689 |  |  |  |  | 83.2374 | 86.1818 | 70.668 | [7 empty] | 0.3086 | 0.1646 | 0.3497 | 4975.241 | 0.3107 | 456.6331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.48 | -31.5926 | 32.9843 | 7988.0258 | 26.1178 | 587.3314 | [5 empty] | 83.6337 | 86.7602 | 71.503 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 457.5135 |  |  |  |  | 83.3441 | 86.5252 | 70.6908 | [7 empty] | 0.055 | 0.3451 | 0.3494 | 4968.3479 | 0.3235 | 457.1564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.3797 | -31.5975 | 32.9603 | 7979.8245 | 26.0733 | 587.6605 | [5 empty] | 84.044 | 87.1859 | 71.8538 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 458.1582 |  |  |  |  | 83.8065 | 86.9038 | 71.1531 | [7 empty] | 0.1559 | 0.2458 | 0.2911 | 4973.5199 | 0.2439 | 457.7313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.3814 | -31.5989 | 32.9621 | 7980.1533 | 25.9866 | 587.6549 | [5 empty] | 84.4561 | 87.6134 | 72.2061 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 458.8028 |  |  |  |  | 84.158 | 87.3554 | 71.6424 | [7 empty] | 0.012 | 0.1972 | 0.1976 | 4982.6051 | 0.1967 | 458.4142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4106 | -31.6386 | 33.0085 | 7980.7009 | 25.9606 | 588.1107 | [5 empty] | 84.87 | 88.0428 | 72.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 459.4474 |  |  |  |  | 84.6828 | 88.0264 | 72.1139 | [7 empty] | -0.1381 | 0.2617 | 0.2959 | 4982.1961 | 0.3387 | 459.423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.3191 | -31.6457 | 32.9893 | 7972.3688 | 25.9243 | 588.5051 | [5 empty] | 85.2857 | 88.474 | 72.9154 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 460.0921 |  |  |  |  | 84.7224 | 88.0863 | 72.139 | [7 empty] | -0.1576 | 0.2778 | 0.3194 | 4981.483 | 0.3777 | 459.5126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.3449 | -31.6874 | 33.0366 | 7972.414 | 25.9044 | 589.0078 | [5 empty] | 85.7032 | 88.9071 | 73.2723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 460.7367 |  |  |  |  | 85.2394 | 88.5989 | 72.6381 | [7 empty] | -0.1429 | 0.232 | 0.2725 | 4984.9466 | 0.3235 | 460.2782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.3771 | -31.7339 | 33.0904 | 7972.3675 | 25.8944 | 589.5876 | [5 empty] | 86.1225 | 89.3421 | 73.6308 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 461.3814 |  |  |  |  | 85.7314 | 89.1455 | 73.0971 | [7 empty] | -0.1923 | 0.2328 | 0.302 | 4986.5697 | 0.3602 | 461.0903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.3986 | -31.7681 | 33.1292 | 7971.0114 | 25.8754 | 590.1081 | [5 empty] | 86.5436 | 89.779 | 73.9909 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.026 |  |  |  |  | 86.2664 | 89.6896 | 73.5943 | [7 empty] | -0.1883 | 0.2044 | 0.2779 | 4988.891 | 0.3316 | 461.8943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4264 | -31.8114 | 33.1786 | 7969.9044 | 25.8689 | 590.7218 | [5 empty] | 86.9666 | 90.2178 | 74.3525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.6707 |  |  |  |  | 86.3711 | 90.0335 | 73.6257 | [7 empty] | -0.4412 | 0.3772 | 0.5804 | 4982.6933 | 0.6915 | 462.4003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.4512 | -31.8487 | 33.2214 | 7969.4351 | 25.8475 | 591.2159 | [5 empty] | 87.3914 | 90.6584 | 74.7157 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 463.3153 |  |  |  |  | 86.3378 | 90.0342 | 73.6085 | [7 empty] | -0.4835 | 0.3925 | 0.6227 | 4982.8025 | 0.7528 | 462.4013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.5974 | -31.9064 | 33.3186 | 7976.9116 | 25.8279 | 591.7169 | [5 empty] | 87.818 | 91.101 | 75.0804 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 463.96 |  |  |  |  | 87.9445 | 91.0025 | 74.5735 | [7 empty] | 0.3964 | 0.1846 | 0.4372 | 4971.2505 | 0.3916 | 463.8167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.6333 | -31.9529 | 33.3734 | 7977.6838 | 25.8117 | 592.2418 | [5 empty] | 88.2465 | 91.5455 | 75.4468 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 464.6047 |  |  |  |  | 88.0328 | 91.3662 | 74.5898 | [7 empty] | 0.1038 | 0.3785 | 0.3925 | 4964.6952 | 0.3435 | 464.3449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.7798 | -32.0161 | 33.4764 | 7986.7991 | 25.7849 | 592.6682 | [5 empty] | 88.6769 | 91.992 | 75.8147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 465.2493 |  |  |  |  | 88.6003 | 91.9364 | 75.334 | [7 empty] | 0.0661 | 0.2309 | 0.2402 | 4978.3899 | 0.2086 | 465.1692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.782 | -32.0691 | 33.5278 | 7986.6495 | 25.7727 | 593.2094 | [5 empty] | 89.1091 | 92.4404 | 76.1842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 465.894 |  |  |  |  | 88.5774 | 91.9077 | 75.3008 | [7 empty] | 0.0748 | 0.235 | 0.2466 | 4977.7542 | 0.2415 | 465.1278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8216 | -32.1106 | 33.579 | 7986.6185 | 25.7585 | 593.7578 | [5 empty] | 89.5432 | 92.8907 | 76.5554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 466.5386 |  |  |  |  | 89.5016 | 92.7905 | 75.8328 | [7 empty] | 0.2162 | 0.3228 | 0.3885 | 4965.8924 | 0.3117 | 466.3955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.8388 | -32.1424 | 33.6145 | 7984.8271 | 25.7388 | 594.2697 | [5 empty] | 89.9792 | 93.3429 | 76.9281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 467.1833 |  |  |  |  | 90.086 | 93.381 | 76.6005 | [7 empty] | 0.1733 | 0.1736 | 0.2453 | 4979.8016 | 0.1979 | 467.2375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.867 | -32.1834 | 33.662 | 7984.9855 | 25.718 | 594.7584 | [5 empty] | 90.417 | 93.7972 | 77.3024 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 467.828 |  |  |  |  | 90.134 | 93.554 | 76.626 | [7 empty] | 0.0404 | 0.2544 | 0.2576 | 4977.4455 | 0.2395 | 467.4832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.8893 | -32.2397 | 33.7223 | 7986.1618 | 25.706 | 595.296 | [5 empty] | 90.8568 | 94.2534 | 77.6784 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 468.4726 |  |  |  |  | 90.7055 | 94.1425 | 77.1507 | [7 empty] | 0.0371 | 0.2322 | 0.2352 | 4979.4509 | 0.2145 | 468.3162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.804 | -32.2514 | 33.7086 | 7979.9513 | 25.6608 | 595.5985 | [5 empty] | 91.2984 | 94.7115 | 78.056 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 469.1173 |  |  |  |  | 91.1635 | 94.6397 | 77.5683 | [7 empty] | 0.0069 | 0.2312 | 0.2313 | 4980.5661 | 0.2215 | 469.0165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8251 | -32.3024 | 33.7636 | 7980.2292 | 25.6495 | 596.1504 | [5 empty] | 91.742 | 95.1717 | 78.4353 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 469.762 |  |  |  |  | 91.7762 | 95.2229 | 78.1506 | [7 empty] | 0.0516 | 0.1698 | 0.1775 | 4984.2455 | 0.1529 | 469.8335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.732 | -32.3184 | 33.7519 | 7974.0688 | 25.6071 | 596.4657 | [5 empty] | 92.1875 | 95.6339 | 78.8161 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 470.4067 |  |  |  |  | 91.738 | 95.1991 | 78.1341 | [7 empty] | 0.0306 | 0.1708 | 0.1736 | 4984.8397 | 0.1821 | 469.8002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.789 | -32.436 | 33.8809 | 7978.2037 | 25.6623 | 597.4905 | [5 empty] | 92.6349 | 96.098 | 79.1987 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.0513 |  |  |  |  | 92.2704 | 95.7948 | 78.633 | [7 empty] | -0.0263 | 0.1732 | 0.1752 | 4986.5293 | 0.1912 | 470.6305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8208 | -32.4872 | 33.9392 | 7979.771 | 25.6437 | 597.9786 | [5 empty] | 93.0843 | 96.5642 | 79.5828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.696 |  |  |  |  | 92.562 | 96.2496 | 78.6804 | [7 empty] | -0.1483 | 0.3645 | 0.3935 | 4974.7886 | 0.439 | 471.2613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.8317 | -32.4822 | 33.9375 | 7978.9501 | 25.565 | 598.0317 | [5 empty] | 93.5356 | 97.0323 | 79.9687 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 472.3407 |  |  |  |  | 92.8131 | 96.7161 | 79.2517 | [7 empty] | -0.4494 | 0.3022 | 0.5415 | 4989.653 | 0.6427 | 471.9055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.8636 | -32.5318 | 33.9942 | 7980.3477 | 25.546 | 598.5163 | [5 empty] | 93.9889 | 97.5025 | 80.3562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 472.9854 |  |  |  |  | 93.3423 | 97.2607 | 79.7667 | [7 empty] | -0.4567 | 0.2671 | 0.529 | 4992.794 | 0.6243 | 472.6542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.8843 | -32.5806 | 34.0469 | 7980.662 | 25.5314 | 599.039 | [5 empty] | 94.4441 | 97.9748 | 80.7454 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 473.63 |  |  |  |  | 93.654 | 97.6836 | 80.2506 | [7 empty] | -0.61 | 0.2142 | 0.6465 | 5002.0772 | 0.7428 | 473.2328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.908 | -32.6412 | 34.1118 | 7982.7566 | 25.5174 | 599.5465 | [5 empty] | 94.9013 | 98.449 | 81.1363 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 474.2747 |  |  |  |  | 93.7013 | 97.7386 | 80.2956 | [7 empty] | -0.6173 | 0.2152 | 0.6538 | 5002.223 | 0.7632 | 473.308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -9.9365 | -32.6814 | 34.1585 | 7982.6375 | 25.4985 | 600.0449 | [5 empty] | 95.3604 | 98.9254 | 81.5288 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 474.9194 |  |  |  |  | 95.6931 | 98.9112 | 81.2823 | [7 empty] | 0.4993 | 0.0598 | 0.5029 | 4979.139 | 0.5054 | 474.9003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -9.9335 | -32.6945 | 34.1702 | 7984.0562 | 25.4188 | 600.0506 | [5 empty] | 95.8216 | 99.4037 | 81.9231 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 475.5641 |  |  |  |  | 95.7439 | 99.1087 | 81.2998 | [7 empty] | 0.3492 | 0.1557 | 0.3823 | 4976.1653 | 0.347 | 475.1669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -9.9476 | -32.7555 | 34.2327 | 7985.8128 | 25.4051 | 600.5549 | [5 empty] | 96.2847 | 99.8842 | 82.319 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 476.2088 |  |  |  |  | 95.8628 | 99.4942 | 81.3354 | [7 empty] | 0.0822 | 0.3385 | 0.3483 | 4969.9255 | 0.3145 | 475.6858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -9.9849 | -32.7958 | 34.2821 | 7985.8517 | 25.3881 | 601.0704 | [5 empty] | 96.7498 | 100.3667 | 82.7167 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 476.8535 |  |  |  |  | 96.3571 | 99.8941 | 81.9039 | [7 empty] | 0.1714 | 0.2004 | 0.2637 | 4978.2877 | 0.2319 | 476.222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0165 | -32.8464 | 34.3398 | 7987.2321 | 25.3707 | 601.5617 | [5 empty] | 97.217 | 100.8513 | 83.1161 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 477.4982 |  |  |  |  | 96.8859 | 100.4366 | 82.4141 | [7 empty] | 0.165 | 0.1675 | 0.2351 | 4981.2006 | 0.2072 | 476.9466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.0912 | -32.9399 | 34.451 | 7989.1401 | 25.4195 | 602.5724 | [5 empty] | 97.6861 | 101.338 | 83.5172 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 478.1429 |  |  |  |  | 97.3446 | 100.987 | 82.4668 | [7 empty] | 0.1575 | 0.3776 | 0.4091 | 4964.6087 | 0.3449 | 477.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1189 | -32.9902 | 34.5071 | 7990.4869 | 25.4003 | 603.0471 | [5 empty] | 98.1573 | 101.8268 | 83.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 478.7876 |  |  |  |  | 97.8866 | 101.5596 | 83.0228 | [7 empty] | 0.1265 | 0.3365 | 0.3595 | 4968.9615 | 0.3045 | 478.4355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.2516 | -32.9172 | 34.4766 | 7981.3788 | 25.3545 | 603.5124 | [5 empty] | 98.6305 | 102.3177 | 84.3246 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 479.4322 |  |  |  |  | 98.2348 | 102.0578 | 83.5053 | [7 empty] | -0.0573 | 0.3218 | 0.3269 | 4975.9826 | 0.3394 | 479.0912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.2712 | -32.9714 | 34.5342 | 7982.5774 | 25.3387 | 604.0082 | [5 empty] | 99.1058 | 102.8108 | 84.7309 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.0769 |  |  |  |  | 98.7977 | 102.6321 | 84.1436 | [7 empty] | -0.08 | 0.2382 | 0.2513 | 4983.4275 | 0.2735 | 479.8436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.4281 | -32.9434 | 34.5545 | 7974.138 | 25.3544 | 604.9404 | [5 empty] | 99.5831 | 103.3059 | 85.139 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.7216 |  |  |  |  | 99.2272 | 103.1561 | 84.7189 | [7 empty] | -0.2057 | 0.1796 | 0.2731 | 4992.0849 | 0.3239 | 480.5269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.4613 | -32.995 | 34.6137 | 7974.4869 | 25.3481 | 605.5245 | [5 empty] | 100.0625 | 103.8032 | 85.5489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 481.3663 |  |  |  |  | 99.7257 | 103.6798 | 85.2176 | [7 empty] | -0.2271 | 0.1474 | 0.2708 | 4995.3456 | 0.3202 | 481.2067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.4898 | -33.04 | 34.6652 | 7975.5647 | 25.3249 | 605.9702 | [5 empty] | 100.5439 | 104.3026 | 85.9605 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.011 |  |  |  |  | 99.9707 | 104.2227 | 85.7492 | [7 empty] | -0.5945 | 0.1512 | 0.6134 | 5006.5557 | 0.6861 | 481.9081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.5255 | -33.0712 | 34.7058 | 7974.9641 | 25.3018 | 606.4398 | [5 empty] | 101.0274 | 104.8042 | 86.3739 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.6557 |  |  |  |  | 100.5195 | 104.7751 | 86.338 | [7 empty] | -0.5999 | 0.0833 | 0.6057 | 5012.1239 | 0.6587 | 482.6184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.5359 | -33.1237 | 34.759 | 7975.0308 | 25.2906 | 606.9745 | [5 empty] | 101.513 | 105.308 | 86.789 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 483.3004 |  |  |  |  | 100.9662 | 105.1482 | 86.3736 | [7 empty] | -0.4334 | 0.2008 | 0.4776 | 4997.5684 | 0.5535 | 483.0963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.4645 | -33.2516 | 34.8593 | 7983.4506 | 25.2707 | 607.293 | [5 empty] | 102.0007 | 105.8139 | 87.206 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 483.9452 |  |  |  |  | 101.4408 | 105.676 | 86.8641 | [7 empty] | -0.4864 | 0.1789 | 0.5182 | 5000.956 | 0.5922 | 483.7697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.4909 | -33.2976 | 34.9112 | 7983.9615 | 25.2532 | 607.784 | [5 empty] | 102.4905 | 106.322 | 87.6247 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 484.5899 |  |  |  |  | 101.5203 | 105.9124 | 86.8922 | [7 empty] | -0.6367 | 0.283 | 0.6967 | 4997.3889 | 0.8039 | 484.0703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4046 | -33.4326 | 35.0142 | 7992.6152 | 25.2352 | 608.1003 | [5 empty] | 102.9824 | 106.8323 | 88.0453 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 485.2346 |  |  |  |  | 103.5435 | 107.0905 | 87.9454 | [7 empty] | 0.4514 | 0.0999 | 0.4623 | 4978.1901 | 0.4468 | 485.5597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.4306 | -33.4787 | 35.0659 | 7993.1525 | 25.2172 | 608.5861 | [5 empty] | 103.4764 | 107.3448 | 88.4677 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 485.8793 |  |  |  |  | 103.5503 | 107.1091 | 87.9287 | [7 empty] | 0.444 | 0.1171 | 0.4592 | 4977.0749 | 0.4362 | 485.5831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.4785 | -33.5263 | 35.1256 | 7994.1572 | 25.205 | 609.123 | [5 empty] | 103.9726 | 107.8595 | 88.8918 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 486.524 |  |  |  |  | 103.7221 | 107.5342 | 88.0253 | [7 empty] | 0.2007 | 0.2762 | 0.3414 | 4972.1621 | 0.2763 | 486.1169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5029 | -33.572 | 35.1766 | 7993.7022 | 25.1948 | 609.6767 | [5 empty] | 104.4709 | 108.3764 | 89.3178 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 487.1687 |  |  |  |  | 104.0527 | 107.9632 | 88.5681 | [7 empty] | 0.0591 | 0.1983 | 0.207 | 4982.6325 | 0.1947 | 486.6535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.4873 | -33.5759 | 35.1757 | 7993.4644 | 25.1159 | 609.6803 | [5 empty] | 104.9713 | 108.8956 | 89.7457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 487.8134 |  |  |  |  | 104.5544 | 108.5413 | 88.5691 | [7 empty] | 0.0875 | 0.433 | 0.4418 | 4963.5547 | 0.3931 | 487.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.5611 | -33.667 | 35.2846 | 7995.3772 | 25.1595 | 610.6446 | [5 empty] | 105.4739 | 109.4169 | 90.1754 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 488.4581 |  |  |  |  | 104.9556 | 109.0377 | 89.1213 | [7 empty] | -0.0369 | 0.3762 | 0.378 | 4971.8271 | 0.3809 | 487.9895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.5896 | -33.7216 | 35.3452 | 7996.6043 | 25.1471 | 611.1623 | [5 empty] | 105.9786 | 109.9405 | 90.6069 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 489.1028 |  |  |  |  | 105.5855 | 109.6765 | 89.7243 | [7 empty] | -0.035 | 0.3365 | 0.3383 | 4974.9129 | 0.3389 | 488.7781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6174 | -33.755 | 35.3854 | 7996.4142 | 25.1205 | 611.588 | [5 empty] | 106.4856 | 110.4664 | 91.0403 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 489.7475 |  |  |  |  | 106.0096 | 110.2174 | 90.34 | [7 empty] | -0.188 | 0.2706 | 0.3295 | 4984.7191 | 0.3797 | 489.4426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6019 | -33.7468 | 35.373 | 7995.1945 | 25.0355 | 611.5541 | [5 empty] | 106.9947 | 110.9945 | 91.4756 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 490.3923 |  |  |  |  | 106.5508 | 110.7844 | 90.7866 | [7 empty] | -0.1899 | 0.2804 | 0.3387 | 4984.0491 | 0.3881 | 490.1361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.6444 | -33.8 | 35.4364 | 7996.4032 | 25.0267 | 612.1057 | [5 empty] | 107.5059 | 111.5249 | 91.9127 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 491.037 |  |  |  |  | 107.0249 | 111.3367 | 91.4101 | [7 empty] | -0.2938 | 0.2097 | 0.361 | 4992.6968 | 0.4236 | 490.8084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7011 | -33.9054 | 35.5541 | 7999.4128 | 25.072 | 613.0566 | [5 empty] | 108.0194 | 112.0576 | 92.3517 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 491.6817 |  |  |  |  | 107.1222 | 111.582 | 91.4588 | [7 empty] | -0.4316 | 0.3032 | 0.5274 | 4989.6689 | 0.6208 | 491.1062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.7274 | -33.9656 | 35.6194 | 8001.0724 | 25.0619 | 613.5822 | [5 empty] | 108.5351 | 112.5926 | 92.7926 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 492.3264 |  |  |  |  | 107.6762 | 112.1451 | 92.0143 | [7 empty] | -0.4349 | 0.2578 | 0.5056 | 4993.2848 | 0.5928 | 491.7873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.727 | -33.9453 | 35.5999 | 7999.3803 | 24.972 | 613.5225 | [5 empty] | 109.053 | 113.1299 | 93.2354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 492.9711 |  |  |  |  | 108.92 | 113.2789 | 93.2223 | [7 empty] | -0.3055 | 0.1059 | 0.3233 | 5001.0781 | 0.3681 | 493.1495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.7646 | -33.9914 | 35.6551 | 8000.8777 | 24.95 | 613.965 | [5 empty] | 109.5732 | 113.6695 | 93.6801 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 493.6158 |  |  |  |  | 108.9124 | 113.2854 | 93.2154 | [7 empty] | -0.3197 | 0.1137 | 0.3393 | 5000.9071 | 0.3928 | 493.1572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.7959 | -34.0472 | 35.7178 | 8002.4202 | 24.9374 | 614.474 | [5 empty] | 110.0955 | 114.2113 | 94.1267 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 494.2606 |  |  |  |  | 109.5093 | 113.8614 | 93.7999 | [7 empty] | -0.2906 | 0.0562 | 0.2959 | 5004.4451 | 0.3329 | 493.8445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.8251 | -34.0979 | 35.775 | 8003.3968 | 24.9228 | 614.9718 | [5 empty] | 110.6202 | 114.7556 | 94.5752 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 494.9053 |  |  |  |  | 110.1884 | 114.5191 | 94.4383 | [7 empty] | -0.2548 | 0.0046 | 0.2548 | 5007.3124 | 0.2707 | 494.6255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.8427 | -34.1395 | 35.82 | 8003.1544 | 24.9035 | 615.4411 | [5 empty] | 111.147 | 115.3021 | 95.0257 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 495.55 |  |  |  |  | 111.5011 | 115.4312 | 94.9773 | [7 empty] | 0.3035 | 0.0359 | 0.3056 | 4988.1815 | 0.3048 | 495.7018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.8991 | -34.2324 | 35.9255 | 8005.3345 | 24.9396 | 616.3288 | [5 empty] | 111.6762 | 115.8511 | 95.478 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 496.1947 |  |  |  |  | 111.5207 | 115.4363 | 95.0003 | [7 empty] | 0.3172 | 0.025 | 0.3182 | 4988.5971 | 0.3306 | 495.7079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.898 | -34.2446 | 35.9369 | 8005.8737 | 24.8709 | 616.3975 | [5 empty] | 112.2076 | 116.4023 | 95.9324 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 496.8395 |  |  |  |  | 111.9093 | 116.1707 | 95.018 | [7 empty] | 0.053 | 0.3428 | 0.3469 | 4972.4426 | 0.3106 | 496.5689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.917 | -34.1373 | 35.8404 | 7988.3311 | 24.8204 | 616.84 | [5 empty] | 112.7412 | 116.956 | 96.3886 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 497.4842 |  |  |  |  | 112.6046 | 116.8962 | 95.6753 | [7 empty] | 0.0364 | 0.3151 | 0.3172 | 4975.0932 | 0.2857 | 497.4148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -10.9772 | -34.1146 | 35.8372 | 7976.2808 | 24.8412 | 617.7872 | [5 empty] | 113.2772 | 117.512 | 96.8469 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 498.1289 |  |  |  |  | 112.988 | 117.2522 | 96.2594 | [7 empty] | 0.0271 | 0.1759 | 0.178 | 4985.8902 | 0.1656 | 497.828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -10.9992 | -34.166 | 35.8929 | 7977.5405 | 24.8226 | 618.2441 | [5 empty] | 113.8155 | 118.0704 | 97.3071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 498.7736 |  |  |  |  | 113.5901 | 117.8863 | 96.833 | [7 empty] | 0.0064 | 0.1536 | 0.1537 | 4988.2186 | 0.1471 | 498.5614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.1469 | -34.2269 | 35.9963 | 7985.8146 | 24.798 | 618.6478 | [5 empty] | 114.3561 | 118.6311 | 97.7692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 499.4184 |  |  |  |  | 114.1796 | 118.5116 | 97.4123 | [7 empty] | -0.0217 | 0.1262 | 0.128 | 4991.1337 | 0.1314 | 499.2811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.1696 | -34.2807 | 36.0545 | 7986.8978 | 24.7841 | 619.1413 | [5 empty] | 114.899 | 119.1943 | 98.2334 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.0631 |  |  |  |  | 114.3691 | 119.082 | 97.4826 | [7 empty] | -0.3656 | 0.3608 | 0.5136 | 4983.7004 | 0.5922 | 499.9347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.3337 | -34.3835 | 36.2032 | 7994.1907 | 24.8249 | 620.0661 | [5 empty] | 115.4442 | 119.76 | 98.6995 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.7078 |  |  |  |  | 114.9694 | 119.6895 | 98.1062 | [7 empty] | -0.371 | 0.3021 | 0.4784 | 4988.2818 | 0.5537 | 500.6276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.3273 | -34.3855 | 36.2032 | 7993.9972 | 24.7489 | 620.0795 | [5 empty] | 115.9918 | 120.328 | 99.1677 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 501.3525 |  |  |  |  | 115.6428 | 120.3996 | 98.7697 | [7 empty] | -0.3976 | 0.2676 | 0.4793 | 4991.6682 | 0.5537 | 501.4336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.3608 | -34.4403 | 36.2657 | 7996.3312 | 24.7289 | 620.5161 | [5 empty] | 116.5417 | 120.8985 | 99.6378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 501.9973 |  |  |  |  | 115.6292 | 120.3909 | 98.7525 | [7 empty] | -0.4019 | 0.2729 | 0.4858 | 4991.3932 | 0.569 | 501.4238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.387 | -34.4909 | 36.3219 | 7997.6895 | 24.7098 | 620.966 | [5 empty] | 117.0939 | 121.4714 | 100.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 502.642 |  |  |  |  | 117.4563 | 121.369 | 99.8559 | [7 empty] | 0.5651 | 0.0072 | 0.5652 | 4982.9195 | 0.5772 | 502.527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.4257 | -34.536 | 36.3769 | 7998.1611 | 24.6962 | 621.4761 | [5 empty] | 117.6486 | 122.0468 | 100.5842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 503.2867 |  |  |  |  | 117.6407 | 121.8818 | 99.9358 | [7 empty] | 0.2721 | 0.2059 | 0.3412 | 4976.7611 | 0.2768 | 503.1021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.4476 | -34.5881 | 36.4333 | 7999.2062 | 24.6802 | 621.9502 | [5 empty] | 118.2056 | 122.6246 | 101.0604 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 503.9315 |  |  |  |  | 117.7099 | 122.1595 | 99.9656 | [7 empty] | 0.0811 | 0.3238 | 0.3338 | 4973.6241 | 0.2963 | 503.4128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.3812 | -34.7249 | 36.5424 | 8009.0555 | 24.6593 | 622.2202 | [5 empty] | 118.765 | 123.2049 | 101.5387 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 504.5762 |  |  |  |  | 118.3314 | 122.8086 | 100.6809 | [7 empty] | 0.0417 | 0.2433 | 0.2469 | 4980.7655 | 0.2282 | 504.1362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.405 | -34.7762 | 36.5986 | 8010.2225 | 24.6419 | 622.681 | [5 empty] | 119.3268 | 123.7877 | 102.019 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 505.2209 |  |  |  |  | 118.8123 | 123.2192 | 100.7006 | [7 empty] | 0.1998 | 0.3716 | 0.4219 | 4966.7748 | 0.3477 | 504.592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.3189 | -34.9138 | 36.7027 | 8018.8053 | 24.6265 | 622.994 | [5 empty] | 119.891 | 124.373 | 102.5014 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 505.8657 |  |  |  |  | 119.4452 | 123.8932 | 101.2697 | [7 empty] | 0.1774 | 0.3669 | 0.4075 | 4967.8445 | 0.3351 | 505.3373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.3471 | -34.9579 | 36.7534 | 8019.245 | 24.6082 | 623.4587 | [5 empty] | 120.4576 | 124.9608 | 102.9858 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 506.5104 |  |  |  |  | 119.9718 | 124.2913 | 101.8395 | [7 empty] | 0.2943 | 0.2385 | 0.3788 | 4973.9203 | 0.3251 | 505.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.3471 | -34.8898 | 36.6886 | 8006.0571 | 24.5634 | 623.8714 | [5 empty] | 121.0267 | 125.5511 | 103.4723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.1551 |  |  |  |  | 120.5082 | 125.0564 | 102.5567 | [7 empty] | 0.0484 | 0.2291 | 0.2342 | 4981.7628 | 0.2204 | 506.615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.3944 | -34.9364 | 36.7476 | 8007.5555 | 24.5457 | 624.3387 | [5 empty] | 121.5981 | 126.144 | 103.9609 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.7999 |  |  |  |  | 121.1771 | 125.751 | 103.2982 | [7 empty] | 0.0157 | 0.1545 | 0.1553 | 4988.212 | 0.1564 | 507.3728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.4185 | -34.8548 | 36.6775 | 7993.0911 | 24.5047 | 624.8136 | [5 empty] | 122.1721 | 126.7393 | 104.4516 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 508.4446 |  |  |  |  | 121.6914 | 126.7285 | 103.9447 | [7 empty] | -0.4376 | 0.2854 | 0.5225 | 4991.6943 | 0.5994 | 508.4329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.4601 | -34.8942 | 36.7279 | 7993.5234 | 24.4857 | 625.2797 | [5 empty] | 122.7484 | 127.3373 | 104.9443 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.0893 |  |  |  |  | 122.278 | 127.3395 | 104.4847 | [7 empty] | -0.4459 | 0.2691 | 0.5208 | 4993.1384 | 0.5961 | 509.0917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.485 | -34.9468 | 36.7856 | 7994.6761 | 24.4705 | 625.7549 | [5 empty] | 123.3273 | 127.9378 | 105.4392 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.7341 |  |  |  |  | 122.9016 | 127.8259 | 105.144 | [7 empty] | -0.3191 | 0.134 | 0.3461 | 4999.3645 | 0.3922 | 509.6142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.5228 | -34.9874 | 36.836 | 7994.7814 | 24.4546 | 626.2453 | [5 empty] | 123.9086 | 128.5408 | 105.9362 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 510.3788 |  |  |  |  | 123.6078 | 128.5609 | 105.8114 | [7 empty] | -0.332 | 0.1073 | 0.3489 | 5001.6813 | 0.3892 | 510.4003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.5514 | -35.0412 | 36.8961 | 7997.0984 | 24.4321 | 626.6497 | [5 empty] | 124.4924 | 129.1464 | 106.4354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.0235 |  |  |  |  | 124.211 | 129.0125 | 106.4125 | [7 empty] | -0.1861 | -0.0159 | 0.1868 | 5006.471 | 0.1881 | 510.8811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.5811 | -35.0858 | 36.9478 | 7997.3141 | 24.4172 | 627.1403 | [5 empty] | 125.0787 | 129.7547 | 106.9366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.6683 |  |  |  |  | 124.882 | 129.7278 | 107.1048 | [7 empty] | -0.2252 | -0.0573 | 0.2323 | 5010.5774 | 0.2173 | 511.6399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.6082 | -35.1196 | 36.9883 | 7996.6063 | 24.3966 | 627.596 | [5 empty] | 125.6675 | 130.3655 | 107.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 512.313 |  |  |  |  | 124.9031 | 129.7525 | 107.1334 | [7 empty] | -0.2296 | -0.0605 | 0.2375 | 5010.9367 | 0.2452 | 511.666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.6433 | -35.1622 | 37.0398 | 7996.8833 | 24.3806 | 628.08 | [5 empty] | 126.2589 | 130.9789 | 107.9456 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 512.9577 |  |  |  |  | 126.4157 | 130.8604 | 107.5398 | [7 empty] | 0.3567 | 0.0932 | 0.3686 | 4983.1752 | 0.3427 | 512.8334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.6714 | -35.2052 | 37.0895 | 7997.3776 | 24.3609 | 628.5267 | [5 empty] | 126.8527 | 131.595 | 108.4533 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 513.6025 |  |  |  |  | 126.7066 | 131.3279 | 107.5288 | [7 empty] | 0.252 | 0.2851 | 0.3805 | 4972.3924 | 0.2968 | 513.3233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7096 | -35.2424 | 37.1368 | 7997.4634 | 24.3414 | 628.9858 | [5 empty] | 127.4491 | 132.2137 | 108.9632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 514.2472 |  |  |  |  | 127.3976 | 132.0502 | 108.2095 | [7 empty] | 0.2299 | 0.2485 | 0.3385 | 4975.6918 | 0.2629 | 514.0771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.7369 | -35.2782 | 37.1794 | 7996.3591 | 24.3266 | 629.4906 | [5 empty] | 128.0481 | 132.835 | 109.4753 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 514.892 |  |  |  |  | 127.8676 | 132.6461 | 108.6275 | [7 empty] | 0.1277 | 0.2937 | 0.3203 | 4975.3797 | 0.2576 | 514.6962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.7644 | -35.3197 | 37.2274 | 7996.6628 | 24.3067 | 629.9358 | [5 empty] | 128.6495 | 133.459 | 109.9895 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 515.5367 |  |  |  |  | 128.39 | 133.0532 | 109.2109 | [7 empty] | 0.225 | 0.1697 | 0.2819 | 4981.5269 | 0.2357 | 515.1177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.7879 | -35.3522 | 37.2658 | 7996.4032 | 24.2798 | 630.3308 | [5 empty] | 129.2536 | 134.0856 | 110.506 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.1814 |  |  |  |  | 129.1337 | 134.0133 | 109.8845 | [7 empty] | 0.0468 | 0.2443 | 0.2488 | 4981.2623 | 0.2148 | 516.1071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.8103 | -35.3923 | 37.3108 | 7995.9716 | 24.2627 | 630.8039 | [5 empty] | 129.8603 | 134.715 | 111.0246 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.8262 |  |  |  |  | 129.8303 | 134.6844 | 110.5236 | [7 empty] | 0.0853 | 0.2004 | 0.2178 | 4983.3449 | 0.1743 | 516.7949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.8386 | -35.4332 | 37.3586 | 7995.8032 | 24.2465 | 631.2835 | [5 empty] | 130.4695 | 135.347 | 111.5455 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 517.4709 |  |  |  |  | 130.5334 | 135.3915 | 111.278 | [7 empty] | 0.0775 | 0.1247 | 0.1469 | 4988.9662 | 0.114 | 517.5162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -11.9199 | -35.493 | 37.4411 | 7994.5392 | 24.2792 | 632.1935 | [5 empty] | 131.0813 | 135.9817 | 112.0686 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.1156 |  |  |  |  | 130.5463 | 135.4133 | 111.27 | [7 empty] | 0.0734 | 0.1368 | 0.1552 | 4988.229 | 0.1535 | 517.5384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -11.9298 | -35.5448 | 37.4934 | 7995.1126 | 24.263 | 632.6514 | [5 empty] | 131.6958 | 136.6191 | 112.5939 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.7604 |  |  |  |  | 131.2248 | 136.1762 | 111.9564 | [7 empty] | 0.0011 | 0.1202 | 0.1202 | 4991.4453 | 0.1333 | 518.3127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -11.9335 | -35.5438 | 37.4936 | 7995.5703 | 24.1847 | 632.6175 | [5 empty] | 132.3129 | 137.2592 | 113.1215 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 519.4051 |  |  |  |  | 132.8874 | 137.2898 | 113.1546 | [7 empty] | 0.5857 | -0.0789 | 0.591 | 4989.3097 | 0.6235 | 519.4358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -11.9687 | -35.5815 | 37.5405 | 7995.7421 | 24.1642 | 633.0608 | [5 empty] | 132.9326 | 137.9021 | 113.6513 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.0498 |  |  |  |  | 133.2108 | 137.8232 | 113.2189 | [7 empty] | 0.4463 | 0.1036 | 0.4582 | 4980.3354 | 0.4272 | 519.9709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -11.9974 | -35.6318 | 37.5974 | 7996.8917 | 24.1478 | 633.5187 | [5 empty] | 133.5549 | 138.5477 | 114.1834 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.6946 |  |  |  |  | 133.2999 | 138.1067 | 113.2557 | [7 empty] | 0.2831 | 0.2107 | 0.3529 | 4977.3421 | 0.2905 | 520.2545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.0452 | -35.7149 | 37.6914 | 7997.9747 | 24.176 | 634.3405 | [5 empty] | 134.1799 | 139.1961 | 114.7177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 521.3393 |  |  |  |  | 134.0468 | 138.8599 | 114.1092 | [7 empty] | 0.2633 | 0.1107 | 0.2856 | 4984.9431 | 0.2548 | 521.0053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.0765 | -35.7519 | 37.7364 | 7997.899 | 24.1555 | 634.7829 | [5 empty] | 134.8076 | 139.8472 | 115.2544 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 521.9841 |  |  |  |  | 135.0177 | 139.9618 | 114.8236 | [7 empty] | 0.199 | 0.2026 | 0.284 | 4980.3416 | 0.2198 | 522.0972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1053 | -35.8243 | 37.8143 | 8001.5811 | 24.143 | 635.2361 | [5 empty] | 135.4379 | 140.5011 | 115.7933 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 522.6288 |  |  |  |  | 135.033 | 140.1557 | 114.7599 | [7 empty] | 0.0554 | 0.3181 | 0.3229 | 4976.2384 | 0.2842 | 522.2886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.1403 | -35.8823 | 37.8804 | 8004.1152 | 24.1257 | 635.6697 | [5 empty] | 136.071 | 141.1578 | 116.3345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 523.2735 |  |  |  |  | 135.7274 | 140.9011 | 115.5006 | [7 empty] | 0.0073 | 0.2685 | 0.2686 | 4981.0555 | 0.2496 | 523.0218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.1715 | -35.946 | 37.9508 | 8007.6086 | 24.1056 | 636.0659 | [5 empty] | 136.7067 | 141.8173 | 116.878 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 523.9183 |  |  |  |  | 136.4709 | 141.8931 | 116.1866 | [7 empty] | -0.1947 | 0.3503 | 0.4008 | 4980.9532 | 0.4374 | 523.9921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2083 | -36.0077 | 38.021 | 8010.1154 | 24.0934 | 636.5395 | [5 empty] | 137.3451 | 142.4796 | 117.4238 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 524.563 |  |  |  |  | 136.4587 | 141.8987 | 116.1616 | [7 empty] | -0.2082 | 0.3648 | 0.42 | 4980.3142 | 0.4682 | 523.9976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.2308 | -36.0754 | 38.0924 | 8013.5778 | 24.0752 | 636.9444 | [5 empty] | 137.9863 | 143.1448 | 117.972 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 525.2077 |  |  |  |  | 137.1189 | 142.6436 | 116.9129 | [7 empty] | -0.2926 | 0.3155 | 0.4303 | 4986.0677 | 0.4928 | 524.7221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.2575 | -36.1353 | 38.1576 | 8015.6094 | 24.0615 | 637.4058 | [5 empty] | 138.6302 | 143.8127 | 118.5225 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 525.8525 |  |  |  |  | 137.7002 | 143.2768 | 117.5495 | [7 empty] | -0.3424 | 0.272 | 0.4373 | 4990.461 | 0.5047 | 525.3354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.2784 | -36.2055 | 38.2308 | 8019.1643 | 24.0449 | 637.8192 | [5 empty] | 139.2768 | 144.4835 | 119.0753 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 526.4972 |  |  |  |  | 139.6358 | 144.5817 | 118.8995 | [7 empty] | 0.321 | 0.0682 | 0.3282 | 4986.5711 | 0.3081 | 526.5913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.3129 | -36.2558 | 38.2896 | 8021.3514 | 24.0217 | 638.2058 | [5 empty] | 139.9262 | 145.1572 | 119.6305 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 527.1419 |  |  |  |  | 139.7734 | 145.1477 | 118.9382 | [7 empty] | -0.0317 | 0.2955 | 0.2972 | 4980.4961 | 0.2866 | 527.1328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.3493 | -36.3278 | 38.3695 | 8025.2984 | 24.0088 | 638.652 | [5 empty] | 140.5784 | 145.8337 | 120.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 527.7867 |  |  |  |  | 139.8526 | 145.3825 | 118.9775 | [7 empty] | -0.1587 | 0.3773 | 0.4093 | 4978.3225 | 0.4393 | 527.357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.3851 | -36.3856 | 38.4357 | 8027.2839 | 23.996 | 639.1238 | [5 empty] | 141.2333 | 146.5131 | 120.748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 528.4314 |  |  |  |  | 140.5296 | 146.1231 | 119.78 | [7 empty] | -0.2297 | 0.3038 | 0.3809 | 4985.3165 | 0.4293 | 528.0616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.4351 | -36.4319 | 38.4956 | 8028.7438 | 23.9792 | 639.5794 | [5 empty] | 141.891 | 147.1955 | 121.3104 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 529.0761 |  |  |  |  | 141.8657 | 146.9339 | 120.4535 | [7 empty] | 0.3453 | 0.2267 | 0.413 | 4975.1694 | 0.3358 | 528.8293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.4431 | -36.3439 | 38.415 | 8014.0053 | 23.933 | 639.9949 | [5 empty] | 142.5515 | 147.8807 | 121.8751 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 529.7209 |  |  |  |  | 142.0397 | 147.4328 | 120.7824 | [7 empty] | 0.0411 | 0.3 | 0.3028 | 4978.3641 | 0.2727 | 529.2998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.4851 | -36.3872 | 38.4695 | 8014.6414 | 23.9172 | 640.4635 | [5 empty] | 143.2149 | 148.5688 | 122.4422 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 530.3656 |  |  |  |  | 143.171 | 148.6585 | 121.542 | [7 empty] | 0.0318 | 0.4051 | 0.4064 | 4971.5494 | 0.3623 | 530.4495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5042 | -36.3093 | 38.402 | 8001.2706 | 23.8753 | 640.9014 | [5 empty] | 143.881 | 149.2599 | 123.0117 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 531.0103 |  |  |  |  | 143.7015 | 149.1084 | 121.9166 | [7 empty] | 0.1307 | 0.3901 | 0.4114 | 4969.9671 | 0.3339 | 530.8693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.5353 | -36.3554 | 38.4558 | 8001.8981 | 23.8595 | 641.3625 | [5 empty] | 144.55 | 149.9539 | 123.5837 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 531.6551 |  |  |  |  | 144.3316 | 149.8269 | 122.6409 | [7 empty] | 0.0439 | 0.3448 | 0.3476 | 4975.4048 | 0.3043 | 531.5373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.5662 | -36.3984 | 38.5065 | 8002.5644 | 23.8398 | 641.7914 | [5 empty] | 145.2218 | 150.6508 | 124.1581 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.2998 |  |  |  |  | 144.9438 | 150.4987 | 123.2851 | [7 empty] | -0.0078 | 0.3128 | 0.3129 | 4978.9897 | 0.2919 | 532.1593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.602 | -36.4411 | 38.5586 | 8002.6456 | 23.8262 | 642.2794 | [5 empty] | 145.8965 | 151.3507 | 124.7349 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.9445 |  |  |  |  | 145.6523 | 151.2847 | 124.0418 | [7 empty] | -0.0764 | 0.2754 | 0.2858 | 4983.3819 | 0.2914 | 532.8839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6062 | -36.4385 | 38.5575 | 8002.6146 | 23.7532 | 642.272 | [5 empty] | 146.5741 | 152.0536 | 125.3142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 533.5892 |  |  |  |  | 146.2029 | 151.8858 | 124.6058 | [7 empty] | -0.117 | 0.2515 | 0.2774 | 4986.0961 | 0.2976 | 533.4355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.6336 | -36.4799 | 38.6055 | 8002.5885 | 23.7365 | 642.7302 | [5 empty] | 147.2545 | 152.7595 | 125.8959 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.234 |  |  |  |  | 146.9692 | 152.6775 | 125.571 | [7 empty] | -0.166 | 0.1278 | 0.2095 | 4995.7715 | 0.2387 | 534.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.7021 | -36.563 | 38.7065 | 8003.4343 | 23.7718 | 643.6192 | [5 empty] | 147.9379 | 153.4684 | 126.4802 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.8787 |  |  |  |  | 147.0903 | 153.1185 | 125.5481 | [7 empty] | -0.4091 | 0.3185 | 0.5184 | 4989.362 | 0.5875 | 534.5608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.7293 | -36.6042 | 38.7544 | 8003.6466 | 23.7529 | 644.0552 | [5 empty] | 148.6241 | 154.1803 | 127.0669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 535.5234 |  |  |  |  | 148.9977 | 154.3029 | 126.9078 | [7 empty] | 0.3008 | 0.0681 | 0.3084 | 4987.476 | 0.2866 | 535.6342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.7293 | -36.6123 | 38.762 | 8004.7842 | 23.6812 | 644.035 | [5 empty] | 149.3133 | 154.8952 | 127.6561 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 536.1682 |  |  |  |  | 149.203 | 154.8257 | 127.023 | [7 empty] | 0.0524 | 0.2295 | 0.2354 | 4983.2289 | 0.1977 | 536.1056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.7647 | -36.6416 | 38.8014 | 8003.5908 | 23.6635 | 644.5038 | [5 empty] | 150.0054 | 155.6132 | 128.2478 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 536.8129 |  |  |  |  | 149.3117 | 155.2551 | 127.0496 | [7 empty] | -0.2001 | 0.3958 | 0.4435 | 4978.7719 | 0.4779 | 536.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.721 | -36.8143 | 38.9502 | 8011.8524 | 23.7004 | 645.2325 | [5 empty] | 150.7004 | 156.3342 | 128.842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 537.4576 |  |  |  |  | 149.9935 | 155.9431 | 127.7967 | [7 empty] | -0.2108 | 0.3226 | 0.3853 | 4983.9709 | 0.4265 | 537.1083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.7472 | -36.8442 | 38.987 | 8010.8576 | 23.6787 | 645.6599 | [5 empty] | 151.3984 | 157.0582 | 129.4387 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 538.1023 |  |  |  |  | 151.4857 | 157.0113 | 128.5351 | [7 empty] | 0.2753 | 0.3166 | 0.4195 | 4971.7195 | 0.3176 | 538.0606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.7324 | -36.8466 | 38.9844 | 8010.2623 | 23.611 | 645.6826 | [5 empty] | 152.0993 | 157.7854 | 130.038 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 538.7471 |  |  |  |  | 152.0888 | 157.6192 | 129.2086 | [7 empty] | 0.2632 | 0.2472 | 0.3611 | 4976.6741 | 0.278 | 538.5999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.658 | -36.9964 | 39.1019 | 8020.432 | 23.598 | 645.9562 | [5 empty] | 152.8032 | 158.5156 | 130.6398 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 539.3918 |  |  |  |  | 152.7673 | 158.3116 | 129.9655 | [7 empty] | 0.2429 | 0.1737 | 0.2986 | 4982.1182 | 0.2386 | 539.2119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.7266 | -37.066 | 39.19 | 8019.7647 | 23.6298 | 646.8388 | [5 empty] | 153.5102 | 159.249 | 131.2442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 540.0365 |  |  |  |  | 153.3891 | 158.9442 | 130.6593 | [7 empty] | 0.2259 | 0.1057 | 0.2494 | 4987.0925 | 0.2157 | 539.7689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.7702 | -37.1129 | 39.2485 | 8021.0341 | 23.6136 | 647.2866 | [5 empty] | 154.2201 | 159.9854 | 131.8511 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 540.6812 |  |  |  |  | 154.0545 | 159.6234 | 131.4034 | [7 empty] | 0.2056 | 0.0337 | 0.2084 | 4992.4083 | 0.2041 | 540.3647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.7863 | -37.1636 | 39.3017 | 8021.7558 | 23.5975 | 647.7253 | [5 empty] | 154.933 | 160.725 | 132.4607 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 541.3259 |  |  |  |  | 154.5551 | 160.3132 | 131.8978 | [7 empty] | 0.0553 | 0.0827 | 0.0995 | 4993.0907 | 0.0948 | 540.9673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.8221 | -37.213 | 39.36 | 8023.0199 | 23.5815 | 648.1692 | [5 empty] | 155.649 | 161.4677 | 133.0728 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 541.9707 |  |  |  |  | 155.5884 | 161.5106 | 133.0211 | [7 empty] | -0.0858 | 0.0459 | 0.0973 | 4999.1951 | 0.1098 | 542.0078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.8521 | -37.2346 | 39.3902 | 8021.4731 | 23.5566 | 648.5766 | [5 empty] | 156.368 | 162.2136 | 133.6875 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 542.6154 |  |  |  |  | 156.2878 | 162.2782 | 133.7454 | [7 empty] | -0.1402 | 0.0162 | 0.1411 | 5002.5608 | 0.1479 | 542.6711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.8827 | -37.2855 | 39.4483 | 8023.054 | 23.5383 | 648.9919 | [5 empty] | 157.09 | 162.9627 | 134.3048 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 543.2601 |  |  |  |  | 156.2386 | 162.2056 | 133.6859 | [7 empty] | -0.1199 | 0.0134 | 0.1206 | 5002.217 | 0.1633 | 542.6084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -12.9177 | -37.3327 | 39.5044 | 8023.7979 | 23.5241 | 649.4552 | [5 empty] | 157.8151 | 163.7149 | 134.9247 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 543.9048 |  |  |  |  | 158.148 | 163.4353 | 134.4955 | [7 empty] | 0.6193 | -0.0008 | 0.6193 | 4984.0869 | 0.618 | 543.6655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -12.9735 | -37.4141 | 39.5996 | 8024.5005 | 23.553 | 650.2847 | [5 empty] | 158.5433 | 164.4703 | 135.5473 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 544.5495 |  |  |  |  | 158.238 | 163.8413 | 134.5464 | [7 empty] | 0.3709 | 0.1438 | 0.3978 | 4981.0394 | 0.3551 | 544.0129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.0089 | -37.4568 | 39.6515 | 8025.1885 | 23.5344 | 650.7126 | [5 empty] | 159.2746 | 165.2289 | 136.1725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 545.1942 |  |  |  |  | 159.4947 | 165.2475 | 135.3877 | [7 empty] | 0.3243 | 0.2744 | 0.4248 | 4973.8076 | 0.3276 | 545.2101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.0326 | -37.504 | 39.7039 | 8026.2476 | 23.5142 | 651.1139 | [5 empty] | 160.009 | 165.9907 | 136.8004 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 545.839 |  |  |  |  | 160.1615 | 165.9483 | 136.0992 | [7 empty] | 0.2936 | 0.2248 | 0.3698 | 4977.8571 | 0.289 | 545.8031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.0326 | -37.5052 | 39.7051 | 8026.717 | 23.4427 | 651.0865 | [5 empty] | 160.7465 | 166.7558 | 137.4309 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 546.4837 |  |  |  |  | 160.8959 | 166.7188 | 136.8945 | [7 empty] | 0.2592 | 0.1654 | 0.3075 | 4982.6235 | 0.247 | 546.4525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.0611 | -37.5298 | 39.7376 | 8025.5144 | 23.418 | 651.4852 | [5 empty] | 161.4871 | 167.5241 | 138.0641 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 547.1284 |  |  |  |  | 161.3513 | 167.2584 | 136.851 | [7 empty] | 0.2743 | 0.3548 | 0.4485 | 4970.0199 | 0.3387 | 546.9058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.0929 | -37.5893 | 39.8043 | 8027.7312 | 23.4043 | 651.9251 | [5 empty] | 162.2308 | 168.2957 | 138.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 547.7731 |  |  |  |  | 162.0885 | 168.0245 | 137.7408 | [7 empty] | 0.2312 | 0.2581 | 0.3466 | 4977.4036 | 0.2638 | 547.5468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.1333 | -37.6243 | 39.8506 | 8027.6158 | 23.3856 | 652.3636 | [5 empty] | 162.9778 | 169.0705 | 139.3386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 548.4178 |  |  |  |  | 162.2805 | 168.5497 | 137.8617 | [7 empty] | -0.021 | 0.4121 | 0.4126 | 4973.9069 | 0.3892 | 547.9848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.1878 | -37.7081 | 39.9477 | 8028.5796 | 23.4142 | 653.1837 | [5 empty] | 163.7278 | 169.8486 | 139.9799 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 549.0625 |  |  |  |  | 163.1397 | 169.5314 | 139.2966 | [7 empty] | -0.2029 | 0.1903 | 0.2782 | 4992.8513 | 0.3151 | 548.8 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.1837 | -37.7134 | 39.9514 | 8029.0018 | 23.3468 | 653.1833 | [5 empty] | 164.4811 | 170.6301 | 140.6239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 549.7072 |  |  |  |  | 163.7845 | 170.2335 | 139.978 | [7 empty] | -0.2491 | 0.1559 | 0.2939 | 4996.2476 | 0.3336 | 549.3804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.2528 | -37.7902 | 40.0466 | 8029.3216 | 23.3772 | 654.0371 | [5 empty] | 165.2376 | 171.4148 | 141.2706 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.3519 |  |  |  |  | 165.9712 | 171.8357 | 141.5228 | [7 empty] | 0.3253 | -0.0054 | 0.3254 | 4992.1308 | 0.3312 | 550.6966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.279 | -37.8212 | 40.0846 | 8028.9258 | 23.3525 | 654.4188 | [5 empty] | 165.9972 | 172.2028 | 141.9201 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.9966 |  |  |  |  | 165.9964 | 171.8555 | 141.5349 | [7 empty] | 0.3318 | -0.0045 | 0.3319 | 4991.914 | 0.3358 | 550.7128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.3097 | -37.8575 | 40.129 | 8028.6397 | 23.3339 | 654.8509 | [5 empty] | 166.7601 | 172.9942 | 142.5723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 551.6413 |  |  |  |  | 166.5406 | 172.5208 | 141.5639 | [7 empty] | 0.3207 | 0.1969 | 0.3763 | 4979.315 | 0.3088 | 551.256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.3332 | -37.9174 | 40.1933 | 8030.8573 | 23.3179 | 655.263 | [5 empty] | 167.5262 | 173.789 | 143.2273 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.286 |  |  |  |  | 167.2086 | 173.2093 | 142.2894 | [7 empty] | 0.2993 | 0.1383 | 0.3297 | 4983.6249 | 0.2873 | 551.816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.3698 | -37.9513 | 40.2375 | 8030.9904 | 23.2952 | 655.6581 | [5 empty] | 168.2956 | 174.5871 | 143.885 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.9307 |  |  |  |  | 167.8161 | 173.9539 | 142.3501 | [7 empty] | 0.281 | 0.3525 | 0.4508 | 4970.4898 | 0.347 | 552.4195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4015 | -38.0089 | 40.3023 | 8033.6054 | 23.2762 | 656.0424 | [5 empty] | 169.0682 | 175.3886 | 144.5456 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 553.5754 |  |  |  |  | 169.0039 | 175.3487 | 143.5966 | [7 empty] | 0.1178 | 0.3346 | 0.3548 | 4975.7835 | 0.282 | 553.5434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.4266 | -38.0823 | 40.3799 | 8037.6236 | 23.2606 | 656.4299 | [5 empty] | 169.8441 | 176.1935 | 145.2089 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.2201 |  |  |  |  | 169.6042 | 175.9665 | 144.2595 | [7 empty] | 0.0983 | 0.2778 | 0.2947 | 4979.901 | 0.2359 | 554.0386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.4606 | -38.0036 | 40.3171 | 8025.027 | 23.2208 | 656.8693 | [5 empty] | 170.6232 | 177.0018 | 145.8751 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.8648 |  |  |  |  | 170.0606 | 176.6204 | 144.6437 | [7 empty] | -0.0403 | 0.3539 | 0.3562 | 4978.5681 | 0.3413 | 554.561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.4905 | -38.0584 | 40.3786 | 8027.0548 | 23.2029 | 657.2693 | [5 empty] | 171.4057 | 177.8135 | 146.5441 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 555.5095 |  |  |  |  | 170.7319 | 177.3264 | 145.4277 | [7 empty] | -0.08 | 0.2815 | 0.2926 | 4984.161 | 0.3008 | 555.123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.5034 | -37.9971 | 40.3252 | 8016.7993 | 23.157 | 657.6093 | [5 empty] | 172.1915 | 178.6287 | 147.2159 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.1542 |  |  |  |  | 171.4415 | 178.0408 | 146.2206 | [7 empty] | -0.0917 | 0.2051 | 0.2247 | 4989.3019 | 0.2473 | 555.6896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.5442 | -38.0427 | 40.3819 | 8017.8959 | 23.1404 | 658.0396 | [5 empty] | 172.9806 | 179.4473 | 147.8905 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.7989 |  |  |  |  | 172.3379 | 179.3369 | 147.0137 | [7 empty] | -0.3756 | 0.3445 | 0.5097 | 4987.5787 | 0.5667 | 556.7121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.564 | -38.106 | 40.4481 | 8020.3172 | 23.1255 | 658.4494 | [5 empty] | 173.773 | 180.2694 | 148.568 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 557.4436 |  |  |  |  | 173.0021 | 180.0222 | 147.7299 | [7 empty] | -0.3945 | 0.2894 | 0.4893 | 4991.5336 | 0.5457 | 557.2501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.7085 | -38.0823 | 40.4745 | 8016.613 | 23.1057 | 658.9872 | [5 empty] | 174.5688 | 181.0949 | 149.2484 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.0883 |  |  |  |  | 173.0025 | 180.0288 | 147.7528 | [7 empty] | -0.4027 | 0.2838 | 0.4926 | 4992.0823 | 0.5639 | 557.2552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.7401 | -38.14 | 40.5395 | 8019.0141 | 23.0887 | 659.386 | [5 empty] | 175.368 | 181.9239 | 149.9317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.733 |  |  |  |  | 175.6583 | 181.6282 | 149.4304 | [7 empty] | 0.5667 | 0.0233 | 0.5672 | 4984.567 | 0.5536 | 558.5034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.8859 | -38.094 | 40.5459 | 8012.83 | 23.0663 | 659.9376 | [5 empty] | 176.1705 | 182.7565 | 150.6178 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 559.3777 |  |  |  |  | 175.7724 | 182.1192 | 149.4303 | [7 empty] | 0.2984 | 0.2089 | 0.3642 | 4979.5782 | 0.2963 | 558.8845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.8006 | -38.229 | 40.6437 | 8020.3087 | 23.0543 | 660.2308 | [5 empty] | 176.9765 | 183.5926 | 151.3068 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 560.0224 |  |  |  |  | 177.2296 | 183.6415 | 151.0036 | [7 empty] | 0.2395 | 0.0968 | 0.2584 | 4988.0755 | 0.2211 | 560.06 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.8434 | -38.2674 | 40.6944 | 8020.9167 | 23.035 | 660.6417 | [5 empty] | 177.7858 | 184.4322 | 151.9988 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 560.6671 |  |  |  |  | 177.7914 | 184.3322 | 151.0113 | [7 empty] | 0.2291 | 0.3062 | 0.3824 | 4975.3326 | 0.2854 | 560.5904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.7577 | -38.4155 | 40.8047 | 8030.0352 | 23.0237 | 660.9118 | [5 empty] | 178.5986 | 185.2753 | 152.6937 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 561.3117 |  |  |  |  | 178.5443 | 185.1084 | 151.8606 | [7 empty] | 0.2012 | 0.2314 | 0.3066 | 4980.6919 | 0.23 | 561.1843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.7904 | -38.4385 | 40.8374 | 8028.4729 | 23.0026 | 661.3341 | [5 empty] | 179.4148 | 186.1221 | 153.3915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 561.9564 |  |  |  |  | 179.2193 | 185.8595 | 152.3349 | [7 empty] | 0.178 | 0.2872 | 0.3379 | 4977.8333 | 0.2556 | 561.7568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.8208 | -38.4703 | 40.8776 | 8027.9518 | 22.9818 | 661.7409 | [5 empty] | 180.2345 | 186.9724 | 154.0923 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 562.6011 |  |  |  |  | 179.9343 | 186.6084 | 153.1868 | [7 empty] | 0.1363 | 0.2054 | 0.2465 | 4983.9439 | 0.1896 | 562.3255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.8589 | -38.5081 | 40.9261 | 8028.1278 | 22.9639 | 662.1656 | [5 empty] | 181.0576 | 187.8263 | 154.796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 563.2458 |  |  |  |  | 180.7251 | 187.6534 | 153.7624 | [7 empty] | -0.0165 | 0.3293 | 0.3297 | 4980.0467 | 0.3044 | 563.1155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.8871 | -38.5757 | 40.9992 | 8031.3463 | 22.9497 | 662.5672 | [5 empty] | 181.8842 | 188.6838 | 155.5027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 563.8905 |  |  |  |  | 180.8017 | 187.9085 | 153.7942 | [7 empty] | -0.1424 | 0.4107 | 0.4347 | 4978.0902 | 0.4513 | 563.3077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -13.9113 | -38.6401 | 41.068 | 8034.0141 | 22.9353 | 662.9736 | [5 empty] | 182.7143 | 189.5449 | 156.2124 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 564.5351 |  |  |  |  | 182.9392 | 189.2568 | 155.3754 | [7 empty] | 0.539 | 0.1495 | 0.5594 | 4977.7361 | 0.4981 | 564.3198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -13.9424 | -38.5575 | 41.0008 | 8021.2732 | 22.894 | 663.3955 | [5 empty] | 183.5479 | 190.4097 | 156.9251 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.1798 |  |  |  |  | 183.1077 | 189.807 | 155.4395 | [7 empty] | 0.2723 | 0.3256 | 0.4244 | 4973.4045 | 0.3234 | 564.7308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -13.9728 | -38.6243 | 41.074 | 8024.9766 | 22.876 | 663.7565 | [5 empty] | 184.3851 | 191.2781 | 157.6408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.8245 |  |  |  |  | 183.8225 | 190.5492 | 156.2605 | [7 empty] | 0.2402 | 0.2527 | 0.3486 | 4978.6827 | 0.2742 | 565.2836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.0237 | -38.6057 | 41.0739 | 8014.9863 | 22.8838 | 664.5653 | [5 empty] | 185.2257 | 192.1502 | 158.3596 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 566.4692 |  |  |  |  | 185.2083 | 192.0809 | 157.3373 | [7 empty] | 0.1858 | 0.3256 | 0.3749 | 4975.609 | 0.2822 | 566.418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.0295 | -38.6085 | 41.0785 | 8015.2233 | 22.8215 | 664.5872 | [5 empty] | 186.07 | 193.026 | 159.0814 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.1138 |  |  |  |  | 185.9816 | 192.8937 | 158.2394 | [7 empty] | 0.1422 | 0.2464 | 0.2845 | 4981.5208 | 0.2146 | 567.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.0667 | -38.6499 | 41.1301 | 8015.7196 | 22.8048 | 665.0121 | [5 empty] | 186.9177 | 193.9055 | 159.8062 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.7585 |  |  |  |  | 186.5958 | 193.595 | 158.6455 | [7 empty] | 0.1124 | 0.3117 | 0.3313 | 4978.2907 | 0.2629 | 567.5312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.1254 | -38.7741 | 41.2669 | 8020.7367 | 22.8418 | 665.8363 | [5 empty] | 187.7691 | 194.7887 | 160.534 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 568.4032 |  |  |  |  | 187.3366 | 194.3464 | 159.4957 | [7 empty] | 0.0929 | 0.2303 | 0.2484 | 4983.7328 | 0.1997 | 568.0807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.1612 | -38.8454 | 41.3462 | 8024.5331 | 22.8291 | 666.2411 | [5 empty] | 188.6241 | 195.6756 | 161.265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 569.0478 |  |  |  |  | 188.007 | 195.1388 | 159.933 | [7 empty] | 0.0419 | 0.3138 | 0.3166 | 4979.9121 | 0.2766 | 568.658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.1717 | -38.8441 | 41.3485 | 8024.3576 | 22.7677 | 666.2757 | [5 empty] | 189.4826 | 196.5663 | 161.999 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 569.6925 |  |  |  |  | 188.7492 | 195.8686 | 160.8966 | [7 empty] | 0.0232 | 0.1858 | 0.1872 | 4988.1494 | 0.1788 | 569.1878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.1982 | -38.8955 | 41.4059 | 8025.1527 | 22.7556 | 666.7261 | [5 empty] | 190.3448 | 197.4607 | 162.7362 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 570.3372 |  |  |  |  | 189.6458 | 197.1929 | 161.7413 | [7 empty] | -0.2736 | 0.3113 | 0.4145 | 4987.6454 | 0.4555 | 570.1445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.2583 | -38.9654 | 41.4922 | 8024.454 | 22.7826 | 667.5558 | [5 empty] | 191.2107 | 198.3589 | 163.4764 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 570.9818 |  |  |  |  | 190.4355 | 198.0107 | 162.6743 | [7 empty] | -0.3091 | 0.223 | 0.3812 | 4993.8452 | 0.424 | 570.7322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.3006 | -39.014 | 41.5524 | 8025.7065 | 22.7686 | 667.9916 | [5 empty] | 192.0802 | 199.2609 | 164.2198 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 571.6265 |  |  |  |  | 191.3365 | 198.9196 | 163.7851 | [7 empty] | -0.3387 | 0.098 | 0.3526 | 5002.1145 | 0.3777 | 571.3829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.3023 | -39.0132 | 41.5522 | 8025.2699 | 22.7077 | 668.0253 | [5 empty] | 192.9533 | 200.1667 | 164.9663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 572.2711 |  |  |  |  | 192.0884 | 199.7296 | 164.5417 | [7 empty] | -0.3757 | 0.0712 | 0.3824 | 5004.6114 | 0.4014 | 571.9604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.436 | -39.0622 | 41.6444 | 8031.0552 | 22.6855 | 668.3688 | [5 empty] | 193.8302 | 201.0763 | 165.716 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 572.9158 |  |  |  |  | 192.3203 | 200.2717 | 165.0937 | [7 empty] | -0.642 | 0.0683 | 0.6456 | 5011.0951 | 0.6603 | 572.3457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.4722 | -39.0951 | 41.6878 | 8030.4977 | 22.6683 | 668.7998 | [5 empty] | 194.7107 | 201.9898 | 166.4688 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 573.5604 |  |  |  |  | 194.2162 | 201.6091 | 164.6711 | [7 empty] | 0.102 | 0.5095 | 0.5196 | 4967.0877 | 0.4308 | 573.2921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.6292 | -39.2213 | 41.8608 | 8039.6462 | 22.7026 | 669.5884 | [5 empty] | 195.595 | 202.9071 | 167.2248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 574.2051 |  |  |  |  | 195.442 | 202.8353 | 166.1728 | [7 empty] | 0.0694 | 0.3393 | 0.3464 | 4978.0641 | 0.2861 | 574.1547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.6514 | -39.1464 | 41.7984 | 8027.9716 | 22.6603 | 669.9727 | [5 empty] | 196.483 | 203.8283 | 167.984 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 574.8497 |  |  |  |  | 195.8142 | 203.2198 | 166.6057 | [7 empty] | 0.0541 | 0.3002 | 0.3051 | 4980.7712 | 0.2629 | 574.4242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.6842 | -39.216 | 41.8751 | 8031.0221 | 22.6508 | 670.4076 | [5 empty] | 197.3747 | 204.7534 | 168.7464 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 575.4944 |  |  |  |  | 197.3347 | 204.8137 | 168.3362 | [7 empty] | -0.0189 | 0.1628 | 0.1639 | 4990.7233 | 0.1544 | 575.5363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.7146 | -39.1267 | 41.8021 | 8017.7471 | 22.6094 | 670.8302 | [5 empty] | 198.2702 | 205.6824 | 169.512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 576.139 |  |  |  |  | 197.5649 | 205.423 | 168.4528 | [7 empty] | -0.2694 | 0.3291 | 0.4253 | 4986.6975 | 0.4637 | 575.9593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.7426 | -39.1984 | 41.8791 | 8021.1998 | 22.5976 | 671.2348 | [5 empty] | 199.1695 | 206.6153 | 170.2809 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 576.7837 |  |  |  |  | 198.2786 | 206.1509 | 169.2787 | [7 empty] | -0.2904 | 0.2526 | 0.3849 | 4991.7505 | 0.4276 | 576.4631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.6722 | -39.3632 | 42.0087 | 8032.2465 | 22.5915 | 671.507 | [5 empty] | 200.0726 | 207.5521 | 171.053 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 577.4283 |  |  |  |  | 198.9792 | 206.8898 | 170.1069 | [7 empty] | -0.3305 | 0.1813 | 0.377 | 4996.9344 | 0.4195 | 576.9729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.6952 | -39.4222 | 42.0721 | 8034.4161 | 22.5757 | 671.8933 | [5 empty] | 200.9795 | 208.4929 | 171.8283 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 578.0729 |  |  |  |  | 201.7084 | 208.577 | 171.5245 | [7 empty] | 0.6004 | 0.0514 | 0.6026 | 4982.9879 | 0.5707 | 578.1304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.6363 | -39.5617 | 42.1823 | 8042.9615 | 22.5674 | 672.1913 | [5 empty] | 201.8902 | 209.4376 | 172.6069 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 578.7176 |  |  |  |  | 201.8582 | 209.1386 | 171.5569 | [7 empty] | 0.329 | 0.2344 | 0.404 | 4978.5034 | 0.3142 | 578.5138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.6646 | -39.644 | 42.2693 | 8047.7115 | 22.5563 | 672.5775 | [5 empty] | 202.8047 | 210.3864 | 173.3888 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 579.3622 |  |  |  |  | 202.5551 | 209.8574 | 172.3708 | [7 empty] | 0.3007 | 0.1614 | 0.3412 | 4983.4934 | 0.2817 | 579.0032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.6661 | -39.6494 | 42.2749 | 8047.9843 | 22.4979 | 672.6048 | [5 empty] | 203.7231 | 211.3391 | 174.174 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 580.0068 |  |  |  |  | 203.2718 | 210.6935 | 172.5373 | [7 empty] | 0.2978 | 0.3406 | 0.4524 | 4973.0583 | 0.3407 | 579.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.695 | -39.5769 | 42.217 | 8036.4875 | 22.4592 | 673.0173 | [5 empty] | 204.6454 | 212.2958 | 174.9625 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 580.6515 |  |  |  |  | 204.7242 | 212.2879 | 173.8875 | [7 empty] | 0.2206 | 0.3365 | 0.4024 | 4975.1582 | 0.2977 | 580.6461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.7276 | -39.6274 | 42.2757 | 8037.7122 | 22.4452 | 673.4359 | [5 empty] | 205.5715 | 213.2566 | 175.7543 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 581.2961 |  |  |  |  | 205.5381 | 213.127 | 174.7792 | [7 empty] | 0.1966 | 0.2705 | 0.3344 | 4979.6054 | 0.2471 | 581.2093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.7505 | -39.5293 | 42.1917 | 8023.3953 | 22.4019 | 673.8516 | [5 empty] | 206.5016 | 214.2214 | 176.5495 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 581.9407 |  |  |  |  | 206.2373 | 213.8602 | 175.7225 | [7 empty] | 0.1431 | 0.1615 | 0.2157 | 4987.2395 | 0.164 | 581.6997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.788 | -39.5815 | 42.2538 | 8024.4027 | 22.3926 | 674.317 | [5 empty] | 207.4356 | 215.1903 | 177.348 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 582.5854 |  |  |  |  | 207.0222 | 214.6958 | 176.6201 | [7 empty] | 0.0968 | 0.0962 | 0.1364 | 4992.1408 | 0.1139 | 582.2567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -14.9365 | -39.6257 | 42.3473 | 8029.23 | 22.3773 | 674.7301 | [5 empty] | 208.3735 | 216.1633 | 178.1498 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.23 |  |  |  |  | 207.8693 | 215.5944 | 177.5298 | [7 empty] | 0.0575 | 0.0437 | 0.0722 | 4996.1202 | 0.0807 | 582.8534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -14.9676 | -39.6673 | 42.3972 | 8029.4929 | 22.3617 | 675.1469 | [5 empty] | 209.3153 | 217.1404 | 178.9551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.8746 |  |  |  |  | 208.3965 | 216.7666 | 178.9203 | [7 empty] | -0.4993 | -0.0278 | 0.5 | 5013.0845 | 0.4808 | 583.6283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.0913 | -39.7137 | 42.4844 | 8034.1859 | 22.3431 | 675.5152 | [5 empty] | 210.2612 | 218.1216 | 179.7637 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 584.5192 |  |  |  |  | 208.5789 | 217.1442 | 179.3566 | [7 empty] | -0.6659 | -0.0484 | 0.6676 | 5018.1075 | 0.6416 | 583.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.1319 | -39.7631 | 42.545 | 8035.6373 | 22.3287 | 675.9273 | [5 empty] | 211.211 | 219.1069 | 180.5758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 585.1638 |  |  |  |  | 210.7153 | 218.5428 | 178.9924 | [7 empty] | 0.1921 | 0.3508 | 0.4 | 4975.2735 | 0.3041 | 584.7951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.0417 | -39.7689 | 42.5185 | 8029.6253 | 22.2929 | 676.2003 | [5 empty] | 212.1648 | 220.0964 | 181.3913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 585.8085 |  |  |  |  | 211.804 | 219.8018 | 179.5161 | [7 empty] | 0.1588 | 0.5261 | 0.5495 | 4965.9996 | 0.4351 | 585.6168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.0887 | -39.8162 | 42.5794 | 8030.6497 | 22.2815 | 676.648 | [5 empty] | 213.1226 | 221.09 | 182.2102 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 586.4531 |  |  |  |  | 212.564 | 220.5961 | 180.4336 | [7 empty] | 0.118 | 0.4422 | 0.4577 | 4971.7852 | 0.3696 | 586.133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -14.9943 | -39.8245 | 42.5538 | 8025.4204 | 22.2416 | 676.8668 | [5 empty] | 214.0845 | 222.0878 | 183.0325 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 587.0977 |  |  |  |  | 213.4889 | 221.6045 | 181.5457 | [7 empty] | 0.0413 | 0.3572 | 0.3596 | 4978.4574 | 0.3091 | 586.7858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.0333 | -39.8717 | 42.6117 | 8025.8822 | 22.2321 | 677.3354 | [5 empty] | 215.0504 | 223.0898 | 183.8583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 587.7423 |  |  |  |  | 215.0732 | 223.2424 | 183.4814 | [7 empty] | -0.0334 | 0.1709 | 0.1741 | 4990.9073 | 0.1682 | 587.8402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.0996 | -39.9393 | 42.6983 | 8024.474 | 22.2622 | 678.2064 | [5 empty] | 216.0204 | 224.0961 | 184.6876 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 588.3869 |  |  |  |  | 215.8679 | 224.0833 | 184.3614 | [7 empty] | -0.0713 | 0.1136 | 0.1341 | 4995.0735 | 0.1431 | 588.3787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.1275 | -39.9778 | 42.7442 | 8024.3233 | 22.246 | 678.6194 | [5 empty] | 216.9945 | 225.1066 | 185.5204 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 589.0315 |  |  |  |  | 216.6674 | 224.9863 | 184.9391 | [7 empty] | -0.1063 | 0.1728 | 0.2029 | 4992.473 | 0.216 | 588.9549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.1644 | -40.0184 | 42.7952 | 8024.4327 | 22.2324 | 679.0544 | [5 empty] | 217.9726 | 226.1213 | 186.3567 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 589.6761 |  |  |  |  | 217.364 | 225.7159 | 185.779 | [7 empty] | -0.1434 | 0.0987 | 0.1741 | 4997.5684 | 0.1958 | 589.4189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.1993 | -40.0549 | 42.8417 | 8024.7409 | 22.213 | 679.4336 | [5 empty] | 218.9549 | 227.1403 | 187.1965 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.3207 |  |  |  |  | 218.1792 | 226.6195 | 186.4029 | [7 empty] | -0.1719 | 0.1419 | 0.2229 | 4995.7402 | 0.2504 | 589.9916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.2318 | -40.0928 | 42.8887 | 8024.3147 | 22.1996 | 679.8768 | [5 empty] | 219.9413 | 228.1636 | 188.0398 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.9653 |  |  |  |  | 219.1789 | 227.9967 | 187.8419 | [7 empty] | -0.475 | 0.0809 | 0.4819 | 5006.0379 | 0.4937 | 590.8603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.2721 | -40.1233 | 42.9316 | 8023.7863 | 22.1823 | 680.2905 | [5 empty] | 220.9319 | 229.1912 | 188.8867 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 591.6099 |  |  |  |  | 219.5121 | 228.6209 | 188.8238 | [7 empty] | -0.7513 | -0.0362 | 0.7522 | 5018.9509 | 0.7184 | 591.2525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.3 | -40.1623 | 42.9779 | 8023.5534 | 22.1674 | 680.7129 | [5 empty] | 221.9266 | 230.2231 | 189.7372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.2545 |  |  |  |  | 220.3049 | 229.527 | 189.4548 | [7 empty] | -0.7988 | 0.0079 | 0.7989 | 5017.4588 | 0.7779 | 591.8199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.4431 | -40.2068 | 43.0706 | 8028.7102 | 22.149 | 681.0741 | [5 empty] | 222.9255 | 231.2594 | 190.5912 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.8991 |  |  |  |  | 222.6338 | 230.7744 | 188.9725 | [7 empty] | 0.3012 | 0.3576 | 0.4675 | 4973.0115 | 0.3453 | 592.5977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.4689 | -40.264 | 43.1332 | 8030.6822 | 22.1345 | 681.4579 | [5 empty] | 223.9287 | 232.3 | 191.4488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 593.5436 |  |  |  |  | 224.0914 | 232.1557 | 190.4718 | [7 empty] | 0.3527 | 0.2326 | 0.4225 | 4978.9856 | 0.3281 | 593.4544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.628 | -40.3439 | 43.2651 | 8035.3382 | 22.156 | 682.1964 | [5 empty] | 224.936 | 233.345 | 192.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 594.1882 |  |  |  |  | 224.9101 | 232.9821 | 191.5457 | [7 empty] | 0.3179 | 0.1094 | 0.3362 | 4986.7389 | 0.2899 | 593.9647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.6344 | -40.3594 | 43.2818 | 8037.1015 | 22.1002 | 682.1974 | [5 empty] | 225.9476 | 234.3944 | 193.1749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 594.8328 |  |  |  |  | 225.6931 | 233.8172 | 192.5026 | [7 empty] | 0.2645 | 0.0293 | 0.2662 | 4992.4647 | 0.2553 | 594.4786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.6603 | -40.3933 | 43.3228 | 8036.7622 | 22.0811 | 682.5783 | [5 empty] | 226.9634 | 235.4482 | 194.0434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 595.4774 |  |  |  |  | 227.4076 | 235.6023 | 194.5238 | [7 empty] | 0.1866 | -0.1374 | 0.2318 | 5003.6241 | 0.2545 | 595.5715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.687 | -40.4491 | 43.3845 | 8038.6123 | 22.0666 | 682.9617 | [5 empty] | 227.9835 | 236.5064 | 194.9155 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 596.122 |  |  |  |  | 228.1056 | 236.4051 | 195.0343 | [7 empty] | 0.1464 | -0.0837 | 0.1686 | 5001.4759 | 0.1843 | 596.0604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.7207 | -40.472 | 43.418 | 8037.1962 | 22.0473 | 683.3629 | [5 empty] | 229.0079 | 237.5691 | 195.7913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 596.7666 |  |  |  |  | 228.9657 | 237.2787 | 196.0797 | [7 empty] | 0.1179 | -0.1838 | 0.2184 | 5007.7478 | 0.2335 | 596.5907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.7386 | -40.5219 | 43.471 | 8038.4696 | 22.0294 | 683.7184 | [5 empty] | 230.0366 | 238.6363 | 196.6708 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 597.4111 |  |  |  |  | 229.5974 | 237.9761 | 196.6025 | [7 empty] | 0.0926 | -0.1637 | 0.1881 | 5007.1633 | 0.207 | 597.0127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.7696 | -40.4637 | 43.428 | 8028.9707 | 21.9937 | 684.1115 | [5 empty] | 231.0696 | 239.7079 | 197.554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 598.0557 |  |  |  |  | 230.7602 | 239.5262 | 198.49 | [7 empty] | -0.2446 | -0.3134 | 0.3976 | 5023.0206 | 0.2901 | 597.9466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.8004 | -40.5277 | 43.4988 | 8031.614 | 21.9821 | 684.5069 | [5 empty] | 232.107 | 240.7841 | 198.4409 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 598.7003 |  |  |  |  | 232.6439 | 240.8475 | 197.6536 | [7 empty] | 0.478 | 0.2046 | 0.52 | 4978.1143 | 0.4295 | 598.7382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.829 | -40.4573 | 43.4437 | 8020.8227 | 21.9444 | 684.903 | [5 empty] | 233.1487 | 241.8647 | 199.3315 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.3448 |  |  |  |  | 232.849 | 241.4785 | 197.7529 | [7 empty] | 0.2184 | 0.3709 | 0.4305 | 4974.5737 | 0.3191 | 599.1148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.8575 | -40.524 | 43.5161 | 8024.2888 | 21.929 | 685.2447 | [5 empty] | 234.1948 | 242.9499 | 200.2259 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.9894 |  |  |  |  | 233.4218 | 242.2249 | 198.6712 | [7 empty] | 0.0654 | 0.294 | 0.3012 | 4982.2066 | 0.2526 | 599.559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.7941 | -40.656 | 43.6161 | 8032.0941 | 21.918 | 685.4967 | [5 empty] | 235.2453 | 244.0397 | 201.124 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 600.634 |  |  |  |  | 234.8869 | 243.9438 | 200.6715 | [7 empty] | -0.1575 | 0.1378 | 0.2093 | 4995.7783 | 0.229 | 600.5773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.8146 | -40.7105 | 43.6743 | 8033.4062 | 21.9048 | 685.8921 | [5 empty] | 236.3002 | 245.1341 | 202.0259 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.2785 |  |  |  |  | 235.6781 | 244.7826 | 201.5877 | [7 empty] | -0.1992 | 0.0723 | 0.2119 | 5000.3279 | 0.2279 | 601.0718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.7499 | -40.8708 | 43.8005 | 8043.9484 | 21.8999 | 686.145 | [5 empty] | 237.3596 | 246.233 | 202.9316 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.9231 |  |  |  |  | 236.2884 | 246.0398 | 203.254 | [7 empty] | -0.7403 | -0.0553 | 0.7423 | 5019.2107 | 0.6966 | 601.8099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.786 | -40.8952 | 43.8362 | 8042.4272 | 21.8837 | 686.5714 | [5 empty] | 238.4234 | 247.3366 | 203.8411 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 602.5676 |  |  |  |  | 238.7411 | 247.668 | 202.5478 | [7 empty] | 0.1971 | 0.4633 | 0.5035 | 4970.2272 | 0.3819 | 602.7607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.8211 | -40.925 | 43.8766 | 8041.4243 | 21.8685 | 686.9965 | [5 empty] | 239.4916 | 248.4448 | 204.7544 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 603.2122 |  |  |  |  | 238.7832 | 247.7106 | 202.598 | [7 empty] | 0.1959 | 0.4587 | 0.4988 | 4970.5076 | 0.3827 | 602.7855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.8606 | -40.9579 | 43.9216 | 8041.2267 | 21.8516 | 687.3931 | [5 empty] | 240.5644 | 249.5576 | 205.6716 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 603.8567 |  |  |  |  | 240.4025 | 249.4645 | 204.345 | [7 empty] | 0.1027 | 0.375 | 0.3888 | 4977.1817 | 0.3079 | 603.8029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.8857 | -41.0163 | 43.9851 | 8043.5213 | 21.8365 | 687.7509 | [5 empty] | 241.6416 | 250.6752 | 206.5926 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 604.5013 |  |  |  |  | 241.121 | 250.2298 | 205.1133 | [7 empty] | 0.0706 | 0.3357 | 0.3431 | 4980.0477 | 0.2808 | 604.2447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -15.9249 | -41.0603 | 44.0403 | 8043.979 | 21.8248 | 688.1819 | [5 empty] | 242.7234 | 251.7974 | 207.5175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 605.1458 |  |  |  |  | 242.0362 | 251.4371 | 206.0331 | [7 empty] | -0.1088 | 0.3811 | 0.3963 | 4981.4596 | 0.3885 | 604.9392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -15.944 | -40.9743 | 43.9671 | 8032.008 | 21.7802 | 688.5233 | [5 empty] | 243.8097 | 252.9243 | 208.4462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 605.7904 |  |  |  |  | 242.9681 | 252.65 | 206.9547 | [7 empty] | -0.2781 | 0.4259 | 0.5087 | 4982.6832 | 0.5356 | 605.6337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -15.9448 | -40.9838 | 43.9762 | 8033.0239 | 21.7258 | 688.5193 | [5 empty] | 244.9006 | 254.056 | 209.3789 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 606.4349 |  |  |  |  | 243.7621 | 253.5168 | 207.7871 | [7 empty] | -0.3237 | 0.3947 | 0.5104 | 4985.3847 | 0.5475 | 606.1281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -15.9758 | -41.0089 | 44.0109 | 8031.4661 | 21.7097 | 688.9399 | [5 empty] | 245.9961 | 255.1924 | 210.3155 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 607.0794 |  |  |  |  | 245.0844 | 254.6081 | 211.2457 | [7 empty] | -0.4374 | -0.3762 | 0.5769 | 5030.0689 | 0.4305 | 606.7484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.0392 | -40.9422 | 43.9718 | 8017.8294 | 21.7045 | 689.7086 | [5 empty] | 247.0962 | 256.3336 | 211.256 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 607.724 |  |  |  |  | 246.9364 | 255.9765 | 209.642 | [7 empty] | 0.3023 | 0.3647 | 0.4737 | 4973.7185 | 0.3452 | 607.5226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.0647 | -41.0014 | 44.0362 | 8020.066 | 21.6908 | 690.0763 | [5 empty] | 248.2009 | 257.4796 | 212.2004 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 608.3685 |  |  |  |  | 247.7144 | 256.8027 | 210.4543 | [7 empty] | 0.2716 | 0.3278 | 0.4257 | 4976.4061 | 0.3145 | 607.9881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.0752 | -41.0062 | 44.0445 | 8020.5651 | 21.6387 | 690.104 | [5 empty] | 249.3102 | 258.6304 | 213.1489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 609.013 |  |  |  |  | 249.2286 | 258.5229 | 211.464 | [7 empty] | 0.2135 | 0.458 | 0.5054 | 4970.6787 | 0.3775 | 608.953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.0992 | -41.0456 | 44.0899 | 8020.7196 | 21.622 | 690.4795 | [5 empty] | 250.4242 | 259.786 | 214.1013 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 609.6576 |  |  |  |  | 250.0625 | 259.4091 | 212.3895 | [7 empty] | 0.1738 | 0.4029 | 0.4388 | 4974.529 | 0.332 | 609.4477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.1752 | -41.1398 | 44.2054 | 8023.022 | 21.6503 | 691.2687 | [5 empty] | 251.5428 | 260.9465 | 215.0577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 610.3021 |  |  |  |  | 250.9219 | 260.3134 | 213.33 | [7 empty] | 0.1403 | 0.3471 | 0.3744 | 4978.2743 | 0.2891 | 609.9508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.2354 | -41.212 | 44.2947 | 8022.8591 | 21.6723 | 692.0373 | [5 empty] | 252.6662 | 262.1118 | 216.0181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 610.9466 |  |  |  |  | 252.6507 | 262.1594 | 215.1657 | [7 empty] | 0.0638 | 0.2606 | 0.2683 | 4984.6019 | 0.2142 | 610.9729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.2291 | -41.2216 | 44.3013 | 8023.9878 | 21.6165 | 692.0033 | [5 empty] | 253.7942 | 263.2821 | 216.9825 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 611.5911 |  |  |  |  | 252.642 | 262.5698 | 215.0191 | [7 empty] | -0.1758 | 0.4374 | 0.4715 | 4980.1761 | 0.4769 | 611.1992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.2628 | -41.2535 | 44.3433 | 8023.4817 | 21.6002 | 692.3985 | [5 empty] | 254.927 | 264.4572 | 217.951 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 612.2356 |  |  |  |  | 254.3644 | 264.3911 | 216.9278 | [7 empty] | -0.2492 | 0.3227 | 0.4077 | 4987.9192 | 0.4339 | 612.1994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.3021 | -41.2852 | 44.3872 | 8023.024 | 21.5849 | 692.8039 | [5 empty] | 256.0646 | 265.6373 | 218.9236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 612.8802 |  |  |  |  | 255.2511 | 265.3501 | 217.9274 | [7 empty] | -0.3017 | 0.2662 | 0.4024 | 4992.071 | 0.4358 | 612.7235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.3328 | -41.3288 | 44.439 | 8023.9089 | 21.5687 | 693.1693 | [5 empty] | 257.2069 | 266.8223 | 219.9002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 613.5247 |  |  |  |  | 256.0894 | 266.2399 | 218.8735 | [7 empty] | -0.3412 | 0.2072 | 0.3992 | 4996.0688 | 0.4333 | 613.2082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.3592 | -41.3694 | 44.4865 | 8024.5438 | 21.5507 | 693.5187 | [5 empty] | 258.354 | 268.0123 | 220.8809 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 614.1692 |  |  |  |  | 257.2825 | 267.7927 | 220.7651 | [7 empty] | -0.6356 | 0.0625 | 0.6386 | 5010.023 | 0.6319 | 614.0504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.3925 | -41.3986 | 44.5259 | 8023.8338 | 21.5337 | 693.9074 | [5 empty] | 259.5059 | 269.2073 | 221.8658 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 614.8137 |  |  |  |  | 258.0361 | 268.6208 | 221.6205 | [7 empty] | -0.6878 | 0.0178 | 0.688 | 5013.5007 | 0.6664 | 614.4977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.4565 | -41.4801 | 44.6252 | 8025.1682 | 21.5542 | 694.6328 | [5 empty] | 260.6627 | 270.4073 | 222.8548 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 615.4582 |  |  |  |  | 258.9454 | 269.5826 | 222.6137 | [7 empty] | -0.7233 | -0.0369 | 0.7243 | 5017.1601 | 0.6843 | 615.0155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.4857 | -41.5235 | 44.6764 | 8025.7395 | 21.5396 | 695.0166 | [5 empty] | 261.8243 | 271.6123 | 223.8479 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 616.1027 |  |  |  |  | 260.8602 | 270.9665 | 221.7979 | [7 empty] | -0.0656 | 0.4573 | 0.462 | 4977.0765 | 0.4308 | 615.7576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.5162 | -41.537 | 44.7002 | 8023.5905 | 21.5185 | 695.3901 | [5 empty] | 262.9908 | 272.8224 | 224.8452 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 616.7472 |  |  |  |  | 262.5617 | 272.8243 | 223.753 | [7 empty] | -0.1805 | 0.3453 | 0.3897 | 4985.4469 | 0.4006 | 616.7482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.5508 | -41.5929 | 44.7649 | 8026.0612 | 21.5032 | 695.7302 | [5 empty] | 264.1622 | 274.0376 | 225.8466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 617.3917 |  |  |  |  | 263.3446 | 273.649 | 224.6424 | [7 empty] | -0.2139 | 0.2874 | 0.3583 | 4989.2227 | 0.381 | 617.1859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.5815 | -41.6356 | 44.816 | 8026.8838 | 21.487 | 696.091 | [5 empty] | 265.3384 | 275.2579 | 226.8523 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 618.0362 |  |  |  |  | 264.1905 | 274.5602 | 225.5943 | [7 empty] | -0.2608 | 0.2339 | 0.3503 | 4993.036 | 0.3825 | 617.668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.6119 | -41.6809 | 44.8693 | 8027.8262 | 21.4721 | 696.461 | [5 empty] | 266.5197 | 276.4832 | 227.8622 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 618.6807 |  |  |  |  | 265.8322 | 276.3154 | 227.5067 | [7 empty] | -0.351 | 0.1086 | 0.3674 | 5001.5409 | 0.3834 | 618.5926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.648 | -41.7313 | 44.9294 | 8029.4654 | 21.4582 | 696.8292 | [5 empty] | 267.7058 | 277.7137 | 228.8763 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.3252 |  |  |  |  | 266.1367 | 277.009 | 228.0703 | [7 empty] | -0.6101 | 0.1443 | 0.6269 | 5005.0304 | 0.6432 | 618.9564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.6737 | -41.7973 | 45.0003 | 8032.4645 | 21.446 | 697.18 | [5 empty] | 268.897 | 278.9494 | 229.8947 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.9696 |  |  |  |  | 268.8473 | 279.0054 | 228.1364 | [7 empty] | 0.1391 | 0.5066 | 0.5254 | 4970.5607 | 0.4116 | 619.9988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.7053 | -41.8472 | 45.0584 | 8033.9335 | 21.4319 | 697.5454 | [5 empty] | 270.0931 | 280.1903 | 230.9173 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 620.6141 |  |  |  |  | 269.7502 | 279.9646 | 229.1521 | [7 empty] | 0.0968 | 0.4456 | 0.456 | 4974.6525 | 0.3654 | 620.4971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.7032 | -41.8454 | 45.0559 | 8033.5884 | 21.3798 | 697.5537 | [5 empty] | 271.2943 | 281.4363 | 231.9442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 621.2586 |  |  |  |  | 271.2985 | 281.3987 | 230.6031 | [7 empty] | 0.1826 | 0.3553 | 0.3994 | 4977.656 | 0.2942 | 621.2392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.7344 | -41.9082 | 45.1258 | 8036.8048 | 21.3651 | 697.875 | [5 empty] | 272.5004 | 282.6876 | 232.9755 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 621.9031 |  |  |  |  | 272.1255 | 282.2788 | 231.489 | [7 empty] | 0.1483 | 0.3126 | 0.346 | 4980.6088 | 0.2589 | 621.6928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.7723 | -41.942 | 45.1713 | 8036.6813 | 21.3499 | 698.2608 | [5 empty] | 273.7117 | 283.9441 | 234.011 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 622.5476 |  |  |  |  | 273.2656 | 283.9248 | 232.5964 | [7 empty] | -0.1383 | 0.4201 | 0.4423 | 4980.9247 | 0.4334 | 622.5377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.798 | -41.9815 | 45.2175 | 8036.8982 | 21.3343 | 698.6287 | [5 empty] | 274.928 | 285.2059 | 235.0509 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 623.192 |  |  |  |  | 274.1463 | 284.862 | 233.5766 | [7 empty] | -0.1782 | 0.3648 | 0.406 | 4984.6413 | 0.4142 | 623.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.8325 | -42.0183 | 45.2645 | 8037.1116 | 21.3187 | 699.0002 | [5 empty] | 276.1494 | 286.473 | 236.0952 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 623.8365 |  |  |  |  | 274.9644 | 285.7492 | 234.4783 | [7 empty] | -0.2238 | 0.3212 | 0.3914 | 4987.8556 | 0.4151 | 623.4687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.8594 | -42.058 | 45.3113 | 8037.8409 | 21.3005 | 699.33 | [5 empty] | 277.3759 | 287.7453 | 237.1438 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 624.481 |  |  |  |  | 276.7168 | 287.5989 | 236.4193 | [7 empty] | -0.2926 | 0.21 | 0.3601 | 4995.0583 | 0.3881 | 624.4069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -16.8953 | -42.0828 | 45.3477 | 8036.3433 | 21.2864 | 699.7512 | [5 empty] | 278.6076 | 289.023 | 238.1968 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 625.1254 |  |  |  |  | 277.6232 | 288.5555 | 237.4022 | [7 empty] | -0.3255 | 0.1584 | 0.362 | 4998.4081 | 0.3871 | 624.8899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -16.9352 | -42.1226 | 45.3995 | 8037.3105 | 21.2699 | 700.0983 | [5 empty] | 279.8444 | 290.3061 | 239.2542 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 625.7699 |  |  |  |  | 278.5314 | 289.5166 | 238.3704 | [7 empty] | -0.3579 | 0.1123 | 0.3751 | 5001.4602 | 0.3948 | 625.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -16.9579 | -42.1772 | 45.4586 | 8039.2452 | 21.2553 | 700.4337 | [5 empty] | 281.0864 | 291.5945 | 240.3161 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 626.4144 |  |  |  |  | 280.9843 | 291.7081 | 238.5191 | [7 empty] | 0.0703 | 0.5262 | 0.5309 | 4971.4697 | 0.4372 | 626.471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -16.991 | -42.2051 | 45.4969 | 8038.3319 | 21.2396 | 700.8226 | [5 empty] | 282.3336 | 292.8884 | 241.3824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 627.0588 |  |  |  |  | 281.7777 | 292.5684 | 239.4005 | [7 empty] | 0.0256 | 0.4822 | 0.4829 | 4974.6592 | 0.4118 | 626.8997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.0231 | -42.2479 | 45.5486 | 8039.3937 | 21.2233 | 701.1631 | [5 empty] | 283.5861 | 294.1876 | 242.4532 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 627.7033 |  |  |  |  | 282.6832 | 293.506 | 240.4251 | [7 empty] | -0.0021 | 0.4138 | 0.4138 | 4978.7574 | 0.3647 | 627.3655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.0582 | -42.2826 | 45.5939 | 8039.8263 | 21.2053 | 701.4991 | [5 empty] | 284.8437 | 295.4923 | 243.5284 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 628.3477 |  |  |  |  | 284.4614 | 295.4297 | 242.4068 | [7 empty] | -0.0998 | 0.3134 | 0.3289 | 4985.9205 | 0.3212 | 628.3169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.0891 | -42.3172 | 45.6375 | 8039.9127 | 21.1884 | 701.8509 | [5 empty] | 286.1067 | 296.8025 | 244.6082 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 628.9922 |  |  |  |  | 284.8076 | 296.1264 | 243.4016 | [7 empty] | -0.3714 | 0.2299 | 0.4368 | 4995.6795 | 0.4702 | 628.6599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.1148 | -42.3668 | 45.6931 | 8041.1005 | 21.1755 | 702.2152 | [5 empty] | 287.3749 | 298.1181 | 245.6925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 629.6366 |  |  |  |  | 285.8569 | 297.6712 | 244.4924 | [7 empty] | -0.6512 | 0.3164 | 0.724 | 4996.8879 | 0.7634 | 629.418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.1768 | -42.4619 | 45.8045 | 8044.0775 | 21.1949 | 702.8901 | [5 empty] | 288.6485 | 299.4393 | 246.7813 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 630.2811 |  |  |  |  | 286.7658 | 298.6501 | 245.5407 | [7 empty] | -0.701 | 0.2549 | 0.7459 | 5001.0379 | 0.7762 | 629.8964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.1838 | -42.4616 | 45.8069 | 8043.5835 | 21.1495 | 702.9482 | [5 empty] | 289.9273 | 300.766 | 247.8747 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 630.9255 |  |  |  |  | 289.5921 | 300.4788 | 245.6594 | [7 empty] | 0.1836 | 0.5267 | 0.5578 | 4969.523 | 0.4248 | 630.7862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.2104 | -42.4987 | 45.8513 | 8043.8886 | 21.1326 | 703.2884 | [5 empty] | 291.2116 | 302.0982 | 248.9726 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 631.5699 |  |  |  |  | 290.4128 | 301.3522 | 246.5996 | [7 empty] | 0.144 | 0.4696 | 0.4912 | 4973.2387 | 0.3827 | 631.2094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.1595 | -42.5387 | 45.8693 | 8041.533 | 21.1172 | 703.6559 | [5 empty] | 292.5012 | 303.436 | 250.0752 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 632.2144 |  |  |  |  | 292.0591 | 303.1838 | 248.1158 | [7 empty] | 0.0617 | 0.4766 | 0.4806 | 4974.5865 | 0.396 | 632.0931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.1002 | -42.6194 | 45.922 | 8038.4112 | 21.136 | 704.3823 | [5 empty] | 293.7962 | 304.7794 | 251.1824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 632.8588 |  |  |  |  | 292.8557 | 304.0589 | 248.6685 | [7 empty] | 0.0488 | 0.524 | 0.5263 | 4972.4797 | 0.4423 | 632.5135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.134 | -42.6041 | 45.9204 | 8037.8406 | 21.086 | 704.4044 | [5 empty] | 295.0966 | 306.1285 | 252.2942 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 633.5032 |  |  |  |  | 294.641 | 305.9376 | 250.7642 | [7 empty] | -0.0299 | 0.3815 | 0.3826 | 4981.291 | 0.3433 | 633.4122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.1907 | -42.6692 | 46.002 | 8036.8101 | 21.1052 | 705.1577 | [5 empty] | 296.4025 | 307.4832 | 253.4106 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 634.1477 |  |  |  |  | 295.5546 | 306.9132 | 251.8405 | [7 empty] | -0.0783 | 0.3122 | 0.3218 | 4985.7687 | 0.3099 | 633.8769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.2318 | -42.7102 | 46.0553 | 8037.847 | 21.0902 | 705.5068 | [5 empty] | 297.7138 | 308.8435 | 254.5318 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 634.7921 |  |  |  |  | 296.5125 | 308.3583 | 252.764 | [7 empty] | -0.3406 | 0.4184 | 0.5395 | 4985.6381 | 0.5691 | 634.5625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.249 | -42.7378 | 46.0874 | 8036.8185 | 21.0725 | 705.8564 | [5 empty] | 299.0306 | 310.2096 | 255.6576 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 635.4365 |  |  |  |  | 297.7847 | 309.9882 | 254.8025 | [7 empty] | -0.6166 | 0.2629 | 0.6703 | 4998.9491 | 0.7009 | 635.3322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.2839 | -42.7727 | 46.1328 | 8037.0554 | 21.0564 | 706.2061 | [5 empty] | 300.353 | 311.5813 | 256.7881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 636.0809 |  |  |  |  | 300.5721 | 311.7803 | 254.9726 | [7 empty] | 0.2369 | 0.508 | 0.5606 | 4969.8534 | 0.413 | 636.1742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.422 | -42.7324 | 46.1475 | 8032.2028 | 21.036 | 706.6783 | [5 empty] | 301.6808 | 312.9588 | 257.9234 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 636.7253 |  |  |  |  | 301.4323 | 312.7066 | 255.938 | [7 empty] | 0.1924 | 0.4579 | 0.4967 | 4973.2637 | 0.3703 | 636.6076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.4484 | -42.787 | 46.208 | 8034.34 | 21.0219 | 707.0001 | [5 empty] | 303.0142 | 314.3421 | 259.0634 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 637.3698 |  |  |  |  | 302.3705 | 313.6831 | 257.0624 | [7 empty] | 0.1547 | 0.3752 | 0.4058 | 4978.1651 | 0.3066 | 637.0631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.5665 | -42.7277 | 46.1978 | 8027.3526 | 20.9958 | 707.4467 | [5 empty] | 304.3532 | 315.7312 | 260.2082 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 638.0142 |  |  |  |  | 304.0349 | 315.5381 | 258.6687 | [7 empty] | 0.0637 | 0.3645 | 0.3701 | 4980.529 | 0.2992 | 637.9247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.5997 | -42.7562 | 46.2368 | 8027.2754 | 20.9769 | 707.7679 | [5 empty] | 305.6978 | 317.126 | 261.3578 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 638.6586 |  |  |  |  | 304.9016 | 316.4625 | 259.6661 | [7 empty] | 0.0217 | 0.3057 | 0.3065 | 4984.302 | 0.2625 | 638.3523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.6272 | -42.844 | 46.3284 | 8032.1386 | 20.972 | 708.123 | [5 empty] | 307.0481 | 318.5268 | 262.5121 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 639.303 |  |  |  |  | 306.5993 | 318.4182 | 261.2702 | [7 empty] | -0.101 | 0.3225 | 0.338 | 4985.9069 | 0.3279 | 639.2531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.6675 | -42.9301 | 46.4235 | 8037.0095 | 20.9687 | 708.4996 | [5 empty] | 308.404 | 319.9333 | 263.6714 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 639.9474 |  |  |  |  | 306.9906 | 319.1699 | 262.3764 | [7 empty] | -0.3731 | 0.2266 | 0.4365 | 4996.009 | 0.4675 | 639.598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.6988 | -42.9681 | 46.4705 | 8037.5448 | 20.953 | 708.8369 | [5 empty] | 309.7655 | 321.3458 | 264.8354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 640.5918 |  |  |  |  | 308.111 | 320.8493 | 263.4546 | [7 empty] | -0.6658 | 0.3455 | 0.7501 | 4995.8192 | 0.7886 | 640.3656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.7212 | -42.9383 | 46.4514 | 8031.8681 | 20.9215 | 709.1398 | [5 empty] | 311.1327 | 322.7641 | 266.0043 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 641.2362 |  |  |  |  | 309.2233 | 322.0065 | 264.7009 | [7 empty] | -0.698 | 0.271 | 0.7487 | 5000.1505 | 0.7773 | 640.8923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.7497 | -43.024 | 46.5415 | 8036.9606 | 20.9143 | 709.46 | [5 empty] | 312.5057 | 324.1884 | 267.1782 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 641.8806 |  |  |  |  | 312.0273 | 323.7857 | 264.6425 | [7 empty] | 0.1791 | 0.5631 | 0.5909 | 4968.7149 | 0.452 | 641.6987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.7794 | -42.9357 | 46.4713 | 8025.533 | 20.8749 | 709.8101 | [5 empty] | 313.8844 | 325.6186 | 268.3569 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 642.525 |  |  |  |  | 313.0066 | 324.8096 | 265.7805 | [7 empty] | 0.1421 | 0.4886 | 0.5088 | 4973.1315 | 0.3962 | 642.1608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.8153 | -42.9713 | 46.5179 | 8025.1737 | 20.8639 | 710.2162 | [5 empty] | 315.2689 | 327.0549 | 269.5405 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 643.1694 |  |  |  |  | 314.8447 | 326.7857 | 267.8103 | [7 empty] | 0.0551 | 0.3918 | 0.3956 | 4979.6273 | 0.3235 | 643.0488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.7534 | -43.0887 | 46.6028 | 8030.7172 | 20.8588 | 710.4942 | [5 empty] | 316.6591 | 328.4971 | 270.7292 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 643.8138 |  |  |  |  | 315.9197 | 328.1671 | 268.94 | [7 empty] | -0.1102 | 0.4144 | 0.4288 | 4981.7405 | 0.4091 | 643.6666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.7831 | -43.1257 | 46.6483 | 8030.5768 | 20.8465 | 710.8747 | [5 empty] | 318.0552 | 329.9454 | 271.9227 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 644.4581 |  |  |  |  | 316.9349 | 329.5341 | 270.0049 | [7 empty] | -0.2986 | 0.4539 | 0.5433 | 4983.4632 | 0.5615 | 644.2754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.7025 | -43.2553 | 46.7376 | 8036.9154 | 20.8421 | 711.1282 | [5 empty] | 319.4571 | 331.3997 | 273.1213 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.1025 |  |  |  |  | 318.8148 | 331.506 | 272.1096 | [7 empty] | -0.362 | 0.3348 | 0.4931 | 4990.5502 | 0.5235 | 645.1495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.7503 | -43.2877 | 46.7856 | 8037.2326 | 20.8276 | 711.4836 | [5 empty] | 320.8649 | 332.8601 | 274.3249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.7469 |  |  |  |  | 319.6243 | 332.3683 | 273.0316 | [7 empty] | -0.3977 | 0.2836 | 0.4885 | 4993.7529 | 0.5204 | 645.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.8087 | -43.3671 | 46.8813 | 8037.5073 | 20.8494 | 712.2348 | [5 empty] | 322.2785 | 334.3266 | 275.5335 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 646.3913 |  |  |  |  | 320.9506 | 334.1287 | 275.2159 | [7 empty] | -0.7112 | 0.1319 | 0.7233 | 5007.2181 | 0.7199 | 646.3045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.8442 | -43.427 | 46.9501 | 8039.9156 | 20.8404 | 712.5933 | [5 empty] | 323.6981 | 335.7992 | 276.7471 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 647.0357 |  |  |  |  | 321.9674 | 335.174 | 276.2988 | [7 empty] | -0.7273 | 0.0762 | 0.7313 | 5010.2444 | 0.7133 | 646.7624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.8754 | -43.4731 | 47.0047 | 8040.9242 | 20.8288 | 712.9508 | [5 empty] | 325.1236 | 337.278 | 277.9659 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 647.68 |  |  |  |  | 324.9996 | 337.7002 | 276.4878 | [7 empty] | -0.1455 | 0.4923 | 0.5133 | 4978.8466 | 0.4924 | 647.8635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.8669 | -43.4658 | 46.9947 | 8040.0508 | 20.7816 | 712.9436 | [5 empty] | 326.555 | 338.763 | 279.1897 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 648.3244 |  |  |  |  | 325.6903 | 338.6015 | 277.5753 | [7 empty] | -0.2946 | 0.4214 | 0.5142 | 4985.1415 | 0.5328 | 648.2545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -17.9017 | -43.3692 | 46.9186 | 8028.1682 | 20.7411 | 713.287 | [5 empty] | 327.9925 | 340.2541 | 280.4187 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 648.9688 |  |  |  |  | 326.6207 | 339.5754 | 278.6043 | [7 empty] | -0.3232 | 0.3659 | 0.4882 | 4988.3925 | 0.5155 | 648.6758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -17.9426 | -43.3956 | 46.9586 | 8027.5337 | 20.7267 | 713.6557 | [5 empty] | 329.4359 | 341.7515 | 281.6527 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 649.6131 |  |  |  |  | 328.5221 | 341.564 | 280.6996 | [7 empty] | -0.3795 | 0.2544 | 0.4569 | 4994.8862 | 0.485 | 649.5326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -17.9716 | -43.3143 | 46.8946 | 8017.2006 | 20.6878 | 713.9763 | [5 empty] | 330.8854 | 343.2552 | 282.892 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 650.2575 |  |  |  |  | 329.5126 | 342.5844 | 281.7904 | [7 empty] | -0.4005 | 0.1926 | 0.4444 | 4998.2876 | 0.4685 | 649.9704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.0318 | -43.4647 | 47.0566 | 8028.489 | 20.6991 | 714.3526 | [5 empty] | 332.3409 | 344.7652 | 284.1364 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 650.9019 |  |  |  |  | 331.373 | 344.6022 | 283.5016 | [7 empty] | -0.4573 | 0.187 | 0.494 | 4999.6361 | 0.5139 | 650.8324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.1164 | -43.4671 | 47.0913 | 8028.0168 | 20.676 | 714.6421 | [5 empty] | 333.8026 | 346.2814 | 285.386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 651.5462 |  |  |  |  | 332.2686 | 345.5235 | 284.5706 | [7 empty] | -0.484 | 0.1111 | 0.4965 | 5003.8137 | 0.5029 | 651.2245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.1779 | -43.6033 | 47.2407 | 8037.5416 | 20.6874 | 715.0603 | [5 empty] | 335.2703 | 347.804 | 286.6408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 652.1906 |  |  |  |  | 334.14 | 347.527 | 286.317 | [7 empty] | -0.5295 | 0.0925 | 0.5376 | 5005.5635 | 0.5345 | 652.0736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.2931 | -43.6065 | 47.2881 | 8038.2095 | 20.665 | 715.3431 | [5 empty] | 336.7441 | 349.333 | 287.9009 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 652.8349 |  |  |  |  | 334.5637 | 348.3105 | 287.4678 | [7 empty] | -0.7877 | -0.0027 | 0.7877 | 5015.0457 | 0.7416 | 652.4043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.3403 | -43.6582 | 47.354 | 8038.1768 | 20.6666 | 715.8707 | [5 empty] | 338.2241 | 350.8683 | 289.1663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 653.4793 |  |  |  |  | 337.7001 | 350.8742 | 287.5688 | [7 empty] | -0.1645 | 0.4272 | 0.4578 | 4982.6283 | 0.4486 | 653.4818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.3444 | -43.6603 | 47.3575 | 8038.5636 | 20.6235 | 715.8651 | [5 empty] | 339.7103 | 352.4101 | 290.4369 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 654.1236 |  |  |  |  | 338.7668 | 351.9548 | 288.7383 | [7 empty] | -0.1772 | 0.3575 | 0.399 | 4986.2178 | 0.4021 | 653.9336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.3606 | -43.7001 | 47.4006 | 8039.7308 | 20.6048 | 716.1174 | [5 empty] | 341.2027 | 353.9583 | 291.7128 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 654.768 |  |  |  |  | 339.6148 | 353.4474 | 289.8302 | [7 empty] | -0.5283 | 0.4368 | 0.6855 | 4989.0409 | 0.7235 | 654.5556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.273 | -43.7519 | 47.4145 | 8034.7281 | 20.607 | 716.6945 | [5 empty] | 342.7014 | 355.5129 | 292.9941 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 655.4123 |  |  |  |  | 340.94 | 355.158 | 291.9922 | [7 empty] | -0.8031 | 0.2818 | 0.8512 | 5001.5989 | 0.8696 | 655.2654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.1916 | -43.7977 | 47.4254 | 8029.7672 | 20.6064 | 717.2399 | [5 empty] | 344.2063 | 357.0741 | 294.2807 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.0566 |  |  |  |  | 344.3022 | 357.2884 | 292.1479 | [7 empty] | 0.1671 | 0.5575 | 0.582 | 4970.4072 | 0.4443 | 656.1449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.2303 | -43.8606 | 47.4984 | 8030.5975 | 20.6096 | 717.7577 | [5 empty] | 345.7175 | 358.6418 | 295.5727 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.701 |  |  |  |  | 345.3244 | 358.3126 | 293.355 | [7 empty] | 0.1512 | 0.4676 | 0.4915 | 4974.9834 | 0.3732 | 656.5659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.2589 | -43.8866 | 47.5333 | 8030.8138 | 20.5891 | 718.0153 | [5 empty] | 347.235 | 360.216 | 296.8701 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 657.3453 |  |  |  |  | 346.3169 | 359.3355 | 294.4955 | [7 empty] | 0.1248 | 0.3958 | 0.415 | 4978.8977 | 0.3204 | 656.9853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.3038 | -43.903 | 47.5658 | 8027.6778 | 20.5829 | 718.5262 | [5 empty] | 348.7588 | 361.7968 | 298.1729 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 657.9896 |  |  |  |  | 348.4442 | 361.7243 | 296.7583 | [7 empty] | -0.0125 | 0.3387 | 0.3389 | 4984.1988 | 0.2958 | 657.9602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.3301 | -43.9332 | 47.6037 | 8028.3288 | 20.5627 | 718.7735 | [5 empty] | 350.289 | 363.3842 | 299.4812 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 658.634 |  |  |  |  | 349.4205 | 362.7147 | 297.856 | [7 empty] | -0.0277 | 0.2701 | 0.2715 | 4987.733 | 0.2468 | 658.3625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.5135 | -43.975 | 47.7132 | 8032.5751 | 20.5612 | 719.2323 | [5 empty] | 351.8256 | 364.9782 | 300.7949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 659.2783 |  |  |  |  | 350.6534 | 364.5007 | 299.0789 | [7 empty] | -0.2995 | 0.366 | 0.473 | 4988.2699 | 0.4943 | 659.0856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.5474 | -43.9923 | 47.7423 | 8032.1427 | 20.5397 | 719.4925 | [5 empty] | 353.3686 | 366.5789 | 302.1141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 659.9226 |  |  |  |  | 352.1361 | 366.0791 | 300.7597 | [7 empty] | -0.3603 | 0.2791 | 0.4558 | 4993.506 | 0.4831 | 659.7217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.7104 | -44.0565 | 47.865 | 8038.5101 | 20.5387 | 719.8875 | [5 empty] | 354.918 | 368.1863 | 303.4388 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 660.5669 |  |  |  |  | 353.8072 | 368.1206 | 302.5379 | [7 empty] | -0.5478 | 0.279 | 0.6148 | 4996.9934 | 0.6415 | 660.5407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.7275 | -44.0785 | 47.8919 | 8038.5461 | 20.5149 | 720.098 | [5 empty] | 356.4739 | 369.8004 | 304.769 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 661.2113 |  |  |  |  | 354.7621 | 369.1532 | 303.6366 | [7 empty] | -0.596 | 0.2239 | 0.6366 | 5000.4728 | 0.6553 | 660.9532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.7705 | -44.1264 | 47.9528 | 8038.8914 | 20.5117 | 720.5489 | [5 empty] | 358.0364 | 371.4212 | 306.1048 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 661.8556 |  |  |  |  | 356.1509 | 370.9673 | 305.7864 | [7 empty] | -0.8754 | 0.0991 | 0.881 | 5011.4967 | 0.8521 | 661.6754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.7939 | -44.1522 | 47.9857 | 8039.0184 | 20.4915 | 720.7971 | [5 empty] | 359.6053 | 373.0488 | 307.4462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 662.4999 |  |  |  |  | 357.1885 | 372.0902 | 306.9611 | [7 empty] | -0.9254 | 0.0446 | 0.9264 | 5014.9668 | 0.8793 | 662.1208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.8508 | -44.194 | 48.0465 | 8039.1341 | 20.4881 | 721.2578 | [5 empty] | 361.1808 | 374.6831 | 308.7931 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 663.1442 |  |  |  |  | 360.4232 | 374.7198 | 307.0264 | [7 empty] | -0.296 | 0.4758 | 0.5604 | 4983.2216 | 0.5708 | 663.1586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.8648 | -44.2294 | 48.0846 | 8040.2462 | 20.4676 | 721.4709 | [5 empty] | 362.7628 | 376.3243 | 310.1457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 663.7885 |  |  |  |  | 361.4257 | 375.808 | 308.2011 | [7 empty] | -0.3507 | 0.4145 | 0.5429 | 4987.0926 | 0.5663 | 663.5861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -18.9008 | -44.2861 | 48.1508 | 8041.4349 | 20.4648 | 721.8969 | [5 empty] | 364.3515 | 377.9724 | 311.504 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 664.4328 |  |  |  |  | 363.4831 | 378.002 | 310.4924 | [7 empty] | -0.4311 | 0.3065 | 0.5289 | 4993.6108 | 0.5572 | 664.4444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -18.9267 | -44.3266 | 48.1982 | 8043.2105 | 20.4468 | 722.1245 | [5 empty] | 365.9468 | 379.6273 | 312.8679 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 665.0771 |  |  |  |  | 364.3605 | 378.9488 | 311.5512 | [7 empty] | -0.4787 | 0.2448 | 0.5376 | 4997.3523 | 0.5625 | 664.8133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -18.9711 | -44.4078 | 48.2903 | 8046.7933 | 20.4495 | 722.5574 | [5 empty] | 367.5487 | 381.2892 | 314.2375 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 665.7214 |  |  |  |  | 365.8185 | 380.864 | 313.8463 | [7 empty] | -0.7768 | 0.1099 | 0.7845 | 5009.074 | 0.7649 | 665.5569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -18.9888 | -44.4467 | 48.3331 | 8048.1352 | 20.4315 | 722.7869 | [5 empty] | 369.1574 | 382.958 | 315.6128 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 666.3657 |  |  |  |  | 366.9749 | 382.1053 | 315.0677 | [7 empty] | -0.8183 | 0.0675 | 0.8211 | 5011.7925 | 0.7877 | 666.0369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.0194 | -44.3471 | 48.2535 | 8034.9997 | 20.3982 | 723.2168 | [5 empty] | 370.7727 | 384.6337 | 316.9938 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.01 |  |  |  |  | 369.3925 | 383.8283 | 313.996 | [7 empty] | -0.1281 | 0.5769 | 0.591 | 4975.6822 | 0.5497 | 666.7007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.0517 | -44.366 | 48.2837 | 8034.7505 | 20.378 | 723.4678 | [5 empty] | 372.3948 | 386.3164 | 318.3806 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.6543 |  |  |  |  | 371.4418 | 386.0261 | 316.2963 | [7 empty] | -0.2158 | 0.4692 | 0.5165 | 4982.2707 | 0.5114 | 667.5434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.0959 | -44.2472 | 48.192 | 8020.0452 | 20.3432 | 723.9286 | [5 empty] | 374.0237 | 388.0062 | 319.7733 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 668.2986 |  |  |  |  | 373.4948 | 388.3141 | 318.1494 | [7 empty] | -0.3012 | 0.4864 | 0.5721 | 4983.0627 | 0.5813 | 668.4158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.1087 | -44.2766 | 48.2241 | 8020.5091 | 20.3229 | 724.1464 | [5 empty] | 375.6594 | 389.703 | 321.1717 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 668.9429 |  |  |  |  | 374.5069 | 389.3901 | 319.2712 | [7 empty] | -0.338 | 0.4344 | 0.5504 | 4986.1287 | 0.5693 | 668.8243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.1566 | -44.3195 | 48.2825 | 8020.315 | 20.3208 | 724.6163 | [5 empty] | 377.3018 | 391.4069 | 322.5759 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 669.5872 |  |  |  |  | 376.4875 | 391.6452 | 321.1442 | [7 empty] | -0.4507 | 0.4442 | 0.6328 | 4987.7425 | 0.6614 | 669.6771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.1753 | -44.35 | 48.3178 | 8021.0029 | 20.3014 | 724.8385 | [5 empty] | 378.9512 | 393.1179 | 323.986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.2315 |  |  |  |  | 376.96 | 392.5456 | 322.3778 | [7 empty] | -0.727 | 0.3628 | 0.8124 | 4996.4517 | 0.8405 | 670.0163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.2181 | -44.3944 | 48.3756 | 8021.0871 | 20.2981 | 725.282 | [5 empty] | 380.6074 | 394.836 | 325.402 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.8758 |  |  |  |  | 381.0771 | 395.3017 | 323.5808 | [7 empty] | 0.2232 | 0.4913 | 0.5396 | 4973.5711 | 0.3932 | 671.05 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.281 | -44.4741 | 48.4737 | 8022.2731 | 20.3151 | 725.9513 | [5 empty] | 382.2705 | 396.5613 | 326.8239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 671.5201 |  |  |  |  | 382.1304 | 396.4455 | 324.7845 | [7 empty] | 0.1694 | 0.4358 | 0.4676 | 4977.0845 | 0.3458 | 671.4769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.3001 | -44.4942 | 48.4998 | 8022.1057 | 20.2937 | 726.1683 | [5 empty] | 383.9406 | 398.2938 | 328.2517 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 672.1643 |  |  |  |  | 383.3043 | 397.9776 | 325.9956 | [7 empty] | -0.0007 | 0.4688 | 0.4688 | 4978.6593 | 0.4004 | 672.047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.3502 | -44.5358 | 48.5579 | 8022.156 | 20.2902 | 726.6112 | [5 empty] | 385.6176 | 400.0335 | 329.6855 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 672.8086 |  |  |  |  | 385.3716 | 400.2769 | 328.4257 | [7 empty] | -0.1372 | 0.3594 | 0.3847 | 4986.1007 | 0.3743 | 672.8985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.3807 | -44.7037 | 48.7241 | 8035.2313 | 20.2997 | 726.8502 | [5 empty] | 387.3017 | 401.7805 | 331.1253 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 673.4529 |  |  |  |  | 386.3823 | 401.3993 | 329.5717 | [7 empty] | -0.1987 | 0.3151 | 0.3725 | 4989.2226 | 0.3804 | 673.3125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.418 | -44.7479 | 48.7794 | 8035.5733 | 20.2942 | 727.2521 | [5 empty] | 388.9927 | 403.5348 | 332.5711 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 674.0972 |  |  |  |  | 387.9416 | 402.7054 | 333.9513 | [7 empty] | -0.3388 | -0.4368 | 0.5528 | 5026.0099 | 0.3904 | 673.7929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.4203 | -44.7539 | 48.7858 | 8035.9969 | 20.2591 | 727.2674 | [5 empty] | 390.6908 | 405.2964 | 334.0229 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 674.7415 |  |  |  |  | 390.9956 | 405.584 | 332.0422 | [7 empty] | 0.2248 | 0.486 | 0.5355 | 4974.0467 | 0.3884 | 674.8464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.4453 | -44.8992 | 48.9291 | 8047.0505 | 20.2639 | 727.4927 | [5 empty] | 392.396 | 407.0653 | 335.4807 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 675.3857 |  |  |  |  | 391.9802 | 406.6748 | 333.1658 | [7 empty] | 0.1652 | 0.4408 | 0.4707 | 4977.165 | 0.3494 | 675.2437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.487 | -44.9257 | 48.9701 | 8045.6468 | 20.2567 | 727.9198 | [5 empty] | 394.1083 | 408.8416 | 336.9447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.03 |  |  |  |  | 393.0928 | 408.2407 | 334.3527 | [7 empty] | -0.0506 | 0.4915 | 0.4941 | 4978.7359 | 0.4392 | 675.8123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.4447 | -44.9549 | 48.98 | 8039.1724 | 20.26 | 728.5696 | [5 empty] | 395.8277 | 410.6254 | 338.4147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.6743 |  |  |  |  | 394.9353 | 410.0832 | 336.1264 | [7 empty] | -0.0368 | 0.4295 | 0.431 | 4981.3127 | 0.381 | 676.4787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.4019 | -45.0042 | 49.0083 | 8035.0257 | 20.2649 | 729.1744 | [5 empty] | 397.5544 | 412.4165 | 339.8909 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 677.3185 |  |  |  |  | 397.0484 | 412.4985 | 338.0227 | [7 empty] | -0.1492 | 0.4641 | 0.4875 | 4981.7835 | 0.4647 | 677.348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.3873 | -45.0218 | 49.0187 | 8036.2776 | 20.2311 | 729.1616 | [5 empty] | 399.2882 | 414.2151 | 341.3732 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 677.9628 |  |  |  |  | 398.0555 | 413.6055 | 339.1237 | [7 empty] | -0.2003 | 0.4267 | 0.4714 | 4984.378 | 0.467 | 677.7447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.5231 | -44.9353 | 48.9932 | 8028.8794 | 20.1995 | 729.5001 | [5 empty] | 401.0292 | 416.0213 | 342.8617 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 678.607 |  |  |  |  | 400.2154 | 416.0498 | 341.6473 | [7 empty] | -0.3569 | 0.3289 | 0.4853 | 4991.5362 | 0.508 | 678.6172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.5726 | -44.9884 | 49.0616 | 8030.4531 | 20.1964 | 729.8949 | [5 empty] | 402.7775 | 417.8349 | 344.3565 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 679.2513 |  |  |  |  | 401.2499 | 417.1662 | 342.8369 | [7 empty] | -0.4046 | 0.2731 | 0.4881 | 4994.8818 | 0.5125 | 679.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.7006 | -44.9148 | 49.0454 | 8024.262 | 20.1662 | 730.2087 | [5 empty] | 404.5331 | 419.6562 | 345.8574 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 679.8956 |  |  |  |  | 402.6507 | 419.1488 | 345.0564 | [7 empty] | -0.7423 | 0.1827 | 0.7644 | 5004.8648 | 0.7601 | 679.7164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.7388 | -44.9617 | 49.1037 | 8025.3101 | 20.1601 | 730.5713 | [5 empty] | 406.296 | 421.485 | 347.3646 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 680.5398 |  |  |  |  | 404.742 | 421.3922 | 347.4647 | [7 empty] | -0.8308 | 0.067 | 0.8335 | 5011.5869 | 0.7927 | 680.5072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.668 | -44.9799 | 49.092 | 8021.7762 | 20.1396 | 730.8202 | [5 empty] | 408.0663 | 423.3214 | 348.8781 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.1841 |  |  |  |  | 407.3521 | 423.2698 | 346.4179 | [7 empty] | -0.1468 | 0.5661 | 0.5848 | 4977.407 | 0.5453 | 681.166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.6974 | -45.0605 | 49.1776 | 8025.4418 | 20.1403 | 731.1881 | [5 empty] | 409.8439 | 425.1655 | 350.3979 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.8283 |  |  |  |  | 408.4646 | 424.4601 | 347.7167 | [7 empty] | -0.1949 | 0.4995 | 0.5362 | 4981.2176 | 0.5203 | 681.5822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.5876 | -45.0736 | 49.1457 | 8020.434 | 20.1173 | 731.4208 | [5 empty] | 411.629 | 427.0173 | 351.9241 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 682.4726 |  |  |  |  | 410.8369 | 426.8194 | 350.0356 | [7 empty] | -0.1744 | 0.4108 | 0.4463 | 4984.8187 | 0.4363 | 682.4038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.6405 | -45.1227 | 49.2119 | 8021.2918 | 20.116 | 731.8544 | [5 empty] | 413.4215 | 428.8768 | 353.4566 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 683.1168 |  |  |  |  | 412.1102 | 428.7668 | 351.3104 | [7 empty] | -0.4765 | 0.5229 | 0.7074 | 4985.1427 | 0.7309 | 683.0788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.6681 | -45.2973 | 49.383 | 8034.7136 | 20.1289 | 732.0883 | [5 empty] | 415.2214 | 430.7441 | 354.9955 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 683.761 |  |  |  |  | 413.1421 | 429.8743 | 352.5704 | [7 empty] | -0.5269 | 0.4508 | 0.6934 | 4989.2147 | 0.7233 | 683.4613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.7001 | -45.3225 | 49.4188 | 8033.0055 | 20.1216 | 732.5038 | [5 empty] | 417.0289 | 432.6191 | 356.5408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 684.4053 |  |  |  |  | 416.7423 | 432.8004 | 353.8478 | [7 empty] | 0.005 | 0.6341 | 0.6341 | 4972.0019 | 0.5347 | 684.4674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.7378 | -45.4676 | 49.5669 | 8044.1864 | 20.1289 | 732.7348 | [5 empty] | 418.8439 | 434.502 | 358.0925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 685.0495 |  |  |  |  | 417.8363 | 434.0083 | 355.0902 | [7 empty] | -0.0559 | 0.5857 | 0.5884 | 4975.1977 | 0.5178 | 684.8809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.786 | -45.4888 | 49.6056 | 8042.954 | 20.1201 | 733.1224 | [5 empty] | 420.6665 | 436.3927 | 359.6507 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 685.6938 |  |  |  |  | 419.7535 | 435.8074 | 357.4276 | [7 empty] | -0.0331 | 0.3912 | 0.3926 | 4983.369 | 0.3461 | 685.4946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -19.9224 | -45.407 | 49.5853 | 8036.1614 | 20.0903 | 733.4485 | [5 empty] | 422.4967 | 438.2913 | 361.2154 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 686.338 |  |  |  |  | 421.8384 | 438.3992 | 359.9063 | [7 empty] | -0.2884 | 0.3468 | 0.451 | 4989.7479 | 0.4659 | 686.3746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -19.9672 | -45.447 | 49.6399 | 8036.6497 | 20.0845 | 733.8213 | [5 empty] | 424.3344 | 440.1978 | 362.7867 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 686.9822 |  |  |  |  | 422.9279 | 439.6703 | 361.1293 | [7 empty] | -0.3773 | 0.3188 | 0.494 | 4992.5113 | 0.5167 | 686.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.0966 | -45.3651 | 49.6172 | 8029.8389 | 20.0542 | 734.1311 | [5 empty] | 426.1799 | 442.1122 | 364.3644 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 687.6265 |  |  |  |  | 425.2342 | 442.071 | 363.5057 | [7 empty] | -0.4158 | 0.2352 | 0.4778 | 4996.8476 | 0.4965 | 687.6126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.1324 | -45.387 | 49.6517 | 8028.4018 | 20.0451 | 734.5094 | [5 empty] | 428.033 | 444.0346 | 365.9488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 688.2707 |  |  |  |  | 426.1271 | 443.8803 | 365.8553 | [7 empty] | -0.9501 | 0.1149 | 0.957 | 5011.2992 | 0.9157 | 688.2191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.0752 | -45.5119 | 49.7428 | 8034.8228 | 20.0465 | 734.7385 | [5 empty] | 429.8939 | 445.965 | 367.5397 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 688.9149 |  |  |  |  | 429.4433 | 446.0573 | 364.8687 | [7 empty] | -0.0456 | 0.6081 | 0.6099 | 4974.3164 | 0.5308 | 688.9456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.1015 | -45.5489 | 49.7873 | 8035.0386 | 20.0377 | 735.0628 | [5 empty] | 431.7625 | 447.9035 | 369.1373 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 689.5592 |  |  |  |  | 430.6165 | 447.3298 | 366.2294 | [7 empty] | -0.102 | 0.546 | 0.5555 | 4977.9962 | 0.5051 | 689.3688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.0309 | -45.6727 | 49.8722 | 8041.0067 | 20.0388 | 735.2871 | [5 empty] | 433.6389 | 449.8501 | 370.7416 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.2034 |  |  |  |  | 432.7733 | 449.647 | 368.5461 | [7 empty] | -0.1788 | 0.4654 | 0.4986 | 4982.8379 | 0.4807 | 690.1363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.0703 | -45.7156 | 49.9273 | 8041.9653 | 20.0324 | 735.6251 | [5 empty] | 435.5232 | 451.8047 | 372.3525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.8476 |  |  |  |  | 434.9511 | 452.0695 | 370.6267 | [7 empty] | -0.2696 | 0.4573 | 0.5309 | 4984.7654 | 0.5326 | 690.9347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.0967 | -45.6329 | 49.8622 | 8031.9204 | 19.9997 | 735.9348 | [5 empty] | 437.4152 | 453.7676 | 373.9701 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 691.4918 |  |  |  |  | 435.7908 | 453.062 | 371.176 | [7 empty] | -0.308 | 0.5201 | 0.6045 | 4982.7183 | 0.6063 | 691.2606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.1325 | -45.6633 | 49.9045 | 8031.6394 | 19.9912 | 736.2765 | [5 empty] | 439.3152 | 455.7385 | 375.5945 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 692.1361 |  |  |  |  | 437.6961 | 455.3339 | 373.5629 | [7 empty] | -0.5033 | 0.4324 | 0.6635 | 4989.8495 | 0.6892 | 692.004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.1645 | -45.5893 | 49.8497 | 8022.4057 | 19.9612 | 736.5992 | [5 empty] | 441.2231 | 457.7177 | 377.2257 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 692.7803 |  |  |  |  | 439.5368 | 457.5204 | 376.0209 | [7 empty] | -0.7006 | 0.3151 | 0.7682 | 4998.2704 | 0.784 | 692.7161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.2028 | -45.6518 | 49.9223 | 8024.7698 | 19.9601 | 736.9594 | [5 empty] | 443.1389 | 459.7052 | 378.8636 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 693.4245 |  |  |  |  | 441.3582 | 459.6802 | 378.4533 | [7 empty] | -0.8929 | 0.1988 | 0.9148 | 5006.5494 | 0.8967 | 693.4164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.2541 | -45.7509 | 50.0337 | 8026.7152 | 19.9821 | 737.658 | [5 empty] | 445.0627 | 461.7009 | 380.5084 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 694.0687 |  |  |  |  | 442.2647 | 460.7833 | 379.7043 | [7 empty] | -1.004 | 0.1396 | 1.0137 | 5010.9848 | 0.9723 | 693.7728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.301 | -45.7955 | 50.0935 | 8027.7239 | 19.9781 | 738.0224 | [5 empty] | 446.9945 | 463.7049 | 382.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 694.7129 |  |  |  |  | 446.1054 | 463.2672 | 378.8555 | [7 empty] | 0.0106 | 0.6294 | 0.6295 | 4972.8436 | 0.5272 | 694.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.3031 | -45.8005 | 50.0989 | 8028.311 | 19.9483 | 738.0147 | [5 empty] | 448.9344 | 465.7173 | 383.8185 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 695.3571 |  |  |  |  | 449.0044 | 465.7645 | 384.758 | [7 empty] | -0.0652 | -0.1837 | 0.1949 | 5008.9998 | 0.1445 | 695.3722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.3358 | -45.8028 | 50.1143 | 8025.3399 | 19.9354 | 738.3698 | [5 empty] | 450.8823 | 467.7381 | 385.4839 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.0013 |  |  |  |  | 450.9102 | 468.0692 | 382.6831 | [7 empty] | 0.1136 | 0.6398 | 0.6498 | 4970.7841 | 0.5095 | 696.1067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.3927 | -45.8189 | 50.1521 | 8024.3335 | 19.9259 | 738.7223 | [5 empty] | 452.8384 | 469.7673 | 387.1562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.6456 |  |  |  |  | 451.7341 | 469.0928 | 383.8576 | [7 empty] | -0.0001 | 0.5832 | 0.5832 | 4975.1168 | 0.4925 | 696.4317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.4319 | -45.8524 | 50.1987 | 8024.8752 | 19.9172 | 739.0247 | [5 empty] | 454.8026 | 471.8049 | 388.8355 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 697.2898 |  |  |  |  | 453.8912 | 471.376 | 386.3219 | [7 empty] | -0.073 | 0.4673 | 0.4729 | 4981.3046 | 0.4246 | 697.1544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.4657 | -45.8927 | 50.2492 | 8025.6674 | 19.9104 | 739.3403 | [5 empty] | 456.775 | 473.8511 | 390.5219 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 697.934 |  |  |  |  | 455.9991 | 473.6642 | 388.3577 | [7 empty] | -0.1364 | 0.4424 | 0.4629 | 4983.454 | 0.4363 | 697.8753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.5014 | -45.9189 | 50.2878 | 8025.2416 | 19.9013 | 739.6624 | [5 empty] | 458.7556 | 475.9057 | 392.2152 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 698.5782 |  |  |  |  | 458.0144 | 475.8725 | 390.2484 | [7 empty] | -0.2007 | 0.4345 | 0.4786 | 4984.888 | 0.4683 | 698.5678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.5555 | -45.9899 | 50.3746 | 8026.2712 | 19.9123 | 740.2348 | [5 empty] | 460.7445 | 477.9689 | 393.9156 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.2224 |  |  |  |  | 459.5488 | 478.0267 | 391.5599 | [7 empty] | -0.4401 | 0.5618 | 0.7137 | 4983.5118 | 0.7265 | 699.2404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.6281 | -46.0654 | 50.4732 | 8027.6627 | 19.927 | 740.8575 | [5 empty] | 462.7416 | 480.0407 | 395.623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.8666 |  |  |  |  | 461.82 | 480.4663 | 394.2247 | [7 empty] | -0.5357 | 0.4354 | 0.6903 | 4990.4703 | 0.7147 | 699.9986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.6657 | -46.0905 | 50.5114 | 8027.2609 | 19.9176 | 741.1721 | [5 empty] | 464.7471 | 482.1211 | 397.3376 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 700.5108 |  |  |  |  | 462.6473 | 481.4754 | 395.3234 | [7 empty] | -0.6323 | 0.3915 | 0.7436 | 4993.9376 | 0.767 | 700.3111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.6882 | -46.1284 | 50.5552 | 8027.8813 | 19.909 | 741.4545 | [5 empty] | 466.7609 | 484.2102 | 399.0593 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 701.155 |  |  |  |  | 464.5493 | 483.7629 | 398.0201 | [7 empty] | -0.8541 | 0.2498 | 0.8898 | 5003.6149 | 0.8828 | 701.0173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.7222 | -46.1602 | 50.5982 | 8028.0327 | 19.9007 | 741.762 | [5 empty] | 468.7831 | 486.308 | 400.7882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 701.7992 |  |  |  |  | 466.8021 | 486.1282 | 400.5741 | [7 empty] | -0.9163 | 0.1317 | 0.9257 | 5009.6334 | 0.8871 | 701.7441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.7631 | -46.2029 | 50.6539 | 8029.3248 | 19.8949 | 742.0694 | [5 empty] | 470.8137 | 488.4146 | 402.5243 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 702.4434 |  |  |  |  | 469.3628 | 487.9146 | 399.4473 | [7 empty] | -0.2688 | 0.5878 | 0.6464 | 4979.7283 | 0.629 | 702.2907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.7907 | -46.245 | 50.7036 | 8030.232 | 19.8885 | 742.3704 | [5 empty] | 472.8528 | 490.5299 | 404.2676 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 703.0876 |  |  |  |  | 471.5109 | 490.2299 | 401.82 | [7 empty] | -0.3496 | 0.5004 | 0.6104 | 4984.7534 | 0.617 | 702.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -20.9224 | -46.1948 | 50.712 | 8025.1387 | 19.8718 | 742.7789 | [5 empty] | 474.9003 | 492.654 | 406.0182 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 703.7318 |  |  |  |  | 473.5773 | 492.4598 | 404.2427 | [7 empty] | -0.4396 | 0.39 | 0.5877 | 4990.8832 | 0.6082 | 703.673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -20.9469 | -46.2287 | 50.753 | 8025.3279 | 19.8636 | 743.0732 | [5 empty] | 476.9564 | 494.7869 | 407.776 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 704.376 |  |  |  |  | 475.772 | 494.8136 | 406.7667 | [7 empty] | -0.5245 | 0.2797 | 0.5944 | 4996.9089 | 0.6108 | 704.384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.0781 | -46.1802 | 50.7631 | 8020.3006 | 19.8479 | 743.4891 | [5 empty] | 479.0211 | 496.9288 | 409.5412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 705.0202 |  |  |  |  | 476.8518 | 496.8439 | 409.3312 | [7 empty] | -1.0389 | 0.1625 | 1.0515 | 5010.2766 | 1.0071 | 704.9947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.1129 | -46.2075 | 50.8025 | 8020.2304 | 19.8391 | 743.7844 | [5 empty] | 481.0943 | 499.0795 | 411.3137 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 705.6644 |  |  |  |  | 480.3404 | 499.1357 | 408.3665 | [7 empty] | -0.157 | 0.6331 | 0.6523 | 4976.1997 | 0.5995 | 705.6811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.0775 | -46.3357 | 50.9044 | 8026.1272 | 19.8493 | 744.12 | [5 empty] | 483.1762 | 501.2392 | 413.0937 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 706.3085 |  |  |  |  | 482.3051 | 501.3253 | 410.8042 | [7 empty] | -0.2821 | 0.5182 | 0.5901 | 4983.0451 | 0.5833 | 706.3342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.11 | -46.3608 | 50.9407 | 8025.9474 | 19.8396 | 744.4014 | [5 empty] | 485.2667 | 503.4079 | 414.881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 706.9527 |  |  |  |  | 484.1201 | 503.8938 | 413.3355 | [7 empty] | -0.6455 | 0.4791 | 0.8039 | 4990.6203 | 0.8279 | 707.0967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.0649 | -46.4658 | 51.0177 | 8029.8019 | 19.8445 | 744.7185 | [5 empty] | 487.366 | 505.5856 | 416.6757 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 707.5969 |  |  |  |  | 485.304 | 505.0855 | 414.5801 | [7 empty] | -0.6487 | 0.4256 | 0.7758 | 4992.9005 | 0.7982 | 707.4492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.1059 | -46.3995 | 50.9742 | 8022.3131 | 19.8169 | 744.9833 | [5 empty] | 489.474 | 507.7724 | 418.478 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.2411 |  |  |  |  | 486.5623 | 506.6165 | 415.7343 | [7 empty] | -0.7468 | 0.4594 | 0.8768 | 4993.1048 | 0.8996 | 707.9009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.1285 | -46.4225 | 51.0045 | 8021.7123 | 19.8067 | 745.2596 | [5 empty] | 491.5907 | 509.9683 | 420.2877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.8853 |  |  |  |  | 491.4422 | 510.2056 | 417.2129 | [7 empty] | 0.0813 | 0.6502 | 0.6553 | 4971.8426 | 0.5217 | 708.9547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.1673 | -46.3687 | 50.9717 | 8013.7183 | 19.7868 | 745.6554 | [5 empty] | 493.7163 | 512.1734 | 422.105 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 709.5295 |  |  |  |  | 493.4893 | 512.4326 | 419.8093 | [7 empty] | -0.0304 | 0.5094 | 0.5103 | 4979.4802 | 0.4389 | 709.605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.1984 | -46.4017 | 51.0146 | 8014.4286 | 19.7785 | 745.9142 | [5 empty] | 495.8507 | 514.3876 | 423.9298 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 710.1737 |  |  |  |  | 494.5923 | 514.2935 | 421.2727 | [7 empty] | -0.3653 | 0.5656 | 0.6733 | 4982.6106 | 0.6734 | 710.1463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.2239 | -46.4293 | 51.0504 | 8014.5746 | 19.7689 | 746.1679 | [5 empty] | 497.994 | 516.611 | 425.7623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 710.8178 |  |  |  |  | 497.0676 | 516.9654 | 424.0381 | [7 empty] | -0.4592 | 0.4631 | 0.6522 | 4988.3662 | 0.6699 | 710.9203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.2787 | -46.4717 | 51.1117 | 8015.181 | 19.7685 | 746.5638 | [5 empty] | 500.1463 | 518.8437 | 427.6023 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 711.462 |  |  |  |  | 497.71 | 518.5016 | 425.3519 | [7 empty] | -0.8737 | 0.5062 | 1.0097 | 4993.2928 | 1.0283 | 711.3635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.3071 | -46.497 | 51.1465 | 8015.1933 | 19.7589 | 746.8189 | [5 empty] | 502.3075 | 521.0857 | 429.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 712.1062 |  |  |  |  | 502.4921 | 521.7664 | 426.9125 | [7 empty] | 0.0202 | 0.6148 | 0.6152 | 4974.5092 | 0.5089 | 712.3013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.3308 | -46.5298 | 51.1862 | 8015.7277 | 19.7507 | 747.0717 | [5 empty] | 504.4776 | 523.337 | 431.3054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 712.7504 |  |  |  |  | 503.6566 | 523.0186 | 428.1713 | [7 empty] | -0.019 | 0.5738 | 0.5741 | 4976.8319 | 0.4875 | 712.6595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.3499 | -46.5146 | 51.1804 | 8014.9435 | 19.7245 | 747.0782 | [5 empty] | 506.6569 | 525.5977 | 433.1686 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 713.3946 |  |  |  |  | 506.1535 | 525.678 | 430.9629 | [7 empty] | -0.0996 | 0.4634 | 0.4739 | 4982.6661 | 0.4312 | 713.4174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.3437 | -46.5159 | 51.179 | 8014.8999 | 19.7006 | 747.0755 | [5 empty] | 508.8452 | 527.8678 | 435.0395 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 714.0388 |  |  |  |  | 508.652 | 528.2861 | 433.6621 | [7 empty] | -0.151 | 0.3598 | 0.3902 | 4987.7337 | 0.3772 | 714.1572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.417 | -46.5904 | 51.2772 | 8016.0489 | 19.7158 | 747.7031 | [5 empty] | 511.0425 | 530.1473 | 436.9181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 714.6829 |  |  |  |  | 510.8522 | 530.7908 | 435.7459 | [7 empty] | -0.2557 | 0.3685 | 0.4485 | 4989.078 | 0.4535 | 714.8643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.4405 | -46.6116 | 51.3063 | 8015.7731 | 19.7056 | 747.9406 | [5 empty] | 513.2491 | 532.4364 | 438.8046 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 715.3271 |  |  |  |  | 511.9006 | 532.0272 | 436.5251 | [7 empty] | -0.3055 | 0.4217 | 0.5207 | 4987.7231 | 0.5266 | 715.2121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.4863 | -46.6536 | 51.3636 | 8016.4765 | 19.7044 | 748.3005 | [5 empty] | 515.4648 | 534.7349 | 440.699 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 715.9713 |  |  |  |  | 514.0749 | 534.4073 | 439.1084 | [7 empty] | -0.412 | 0.3123 | 0.5169 | 4993.8815 | 0.5341 | 715.8796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.521 | -46.6717 | 51.3945 | 8016.0852 | 19.6948 | 748.5539 | [5 empty] | 517.6898 | 537.0431 | 442.6012 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 716.6155 |  |  |  |  | 516.5154 | 537.3833 | 441.9754 | [7 empty] | -0.6489 | 0.2608 | 0.6994 | 4999.7544 | 0.7045 | 716.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.5603 | -46.6956 | 51.4327 | 8016.5722 | 19.6859 | 748.7849 | [5 empty] | 519.924 | 539.3608 | 444.5113 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.2596 |  |  |  |  | 518.4035 | 539.8335 | 445.8927 | [7 empty] | -1.0236 | -0.0615 | 1.0254 | 5018.8179 | 0.9148 | 717.3907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.5952 | -46.7291 | 51.4778 | 8016.578 | 19.6822 | 749.1156 | [5 empty] | 522.1675 | 541.6882 | 446.4294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.9038 |  |  |  |  | 520.6614 | 541.411 | 443.5405 | [7 empty] | -0.3816 | 0.5674 | 0.6838 | 4983.1379 | 0.6842 | 717.8272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.6222 | -46.7465 | 51.5049 | 8016.1392 | 19.6719 | 749.3474 | [5 empty] | 524.4203 | 544.0252 | 448.3555 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 718.548 |  |  |  |  | 522.3382 | 543.7874 | 446.2027 | [7 empty] | -0.7286 | 0.4739 | 0.8692 | 4992.4192 | 0.8883 | 718.4826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.6617 | -46.7877 | 51.5589 | 8016.7821 | 19.6705 | 749.6902 | [5 empty] | 526.6825 | 546.372 | 450.2896 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 719.1922 |  |  |  |  | 526.0392 | 545.9554 | 446.3891 | [7 empty] | 0.165 | 0.6683 | 0.6883 | 4970.5308 | 0.521 | 719.078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.7109 | -46.8128 | 51.6024 | 8016.5274 | 19.6659 | 750.0184 | [5 empty] | 528.9542 | 548.7286 | 452.2317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 719.8363 |  |  |  |  | 528.6678 | 548.8304 | 449.2087 | [7 empty] | 0.0615 | 0.5923 | 0.5955 | 4975.2545 | 0.4767 | 719.8641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.7587 | -46.8448 | 51.6515 | 8016.6462 | 19.6631 | 750.3604 | [5 empty] | 531.2352 | 551.0949 | 454.182 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 720.4805 |  |  |  |  | 530.8522 | 551.4453 | 451.7841 | [7 empty] | -0.1305 | 0.5343 | 0.55 | 4980.634 | 0.5033 | 720.5757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.7849 | -46.8593 | 51.6756 | 8016.252 | 19.6521 | 750.5648 | [5 empty] | 533.5258 | 553.4711 | 456.1403 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 721.1247 |  |  |  |  | 533.2772 | 554.0418 | 454.5474 | [7 empty] | -0.2154 | 0.4239 | 0.4755 | 4986.4092 | 0.4662 | 721.279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -21.8589 | -46.9213 | 51.7631 | 8016.4881 | 19.6647 | 751.1789 | [5 empty] | 535.8259 | 555.8572 | 458.1068 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 721.7688 |  |  |  |  | 534.0226 | 555.8911 | 455.9537 | [7 empty] | -0.6935 | 0.5073 | 0.8592 | 4990.5989 | 0.8787 | 721.778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -21.9064 | -46.9341 | 51.7947 | 8015.4524 | 19.6573 | 751.4804 | [5 empty] | 538.1356 | 558.2532 | 460.0815 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 722.413 |  |  |  |  | 538.6225 | 559.3927 | 457.5261 | [7 empty] | -0.0155 | 0.6693 | 0.6695 | 4973.5818 | 0.5648 | 722.7184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -21.9466 | -46.9602 | 51.8355 | 8015.3968 | 19.6521 | 751.7755 | [5 empty] | 540.4549 | 560.6592 | 462.0643 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 723.0572 |  |  |  |  | 539.7366 | 560.8912 | 458.8481 | [7 empty] | -0.1768 | 0.6724 | 0.6953 | 4976.0011 | 0.6374 | 723.1192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.0396 | -46.9269 | 51.8447 | 8012.1961 | 19.637 | 752.0489 | [5 empty] | 542.7838 | 563.0752 | 464.0555 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 723.7014 |  |  |  |  | 541.5052 | 563.1324 | 461.561 | [7 empty] | -0.4259 | 0.5381 | 0.6863 | 4985.2457 | 0.6932 | 723.7166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.0731 | -46.9465 | 51.8768 | 8011.6584 | 19.63 | 752.3219 | [5 empty] | 545.1224 | 565.5013 | 466.0549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 724.3455 |  |  |  |  | 544.7307 | 565.019 | 461.7544 | [7 empty] | 0.3349 | 0.6977 | 0.7739 | 4967.1166 | 0.5467 | 724.2177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.1175 | -46.9699 | 51.9168 | 8011.5935 | 19.6246 | 752.6073 | [5 empty] | 547.4708 | 567.9374 | 468.0626 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 724.9897 |  |  |  |  | 547.2047 | 567.6879 | 464.5416 | [7 empty] | 0.2429 | 0.5961 | 0.6437 | 4972.6084 | 0.4628 | 724.9238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.2155 | -46.9424 | 51.9338 | 8008.2939 | 19.6132 | 752.9451 | [5 empty] | 549.8289 | 570.3837 | 470.0787 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 725.6339 |  |  |  |  | 548.6829 | 569.9149 | 467.2524 | [7 empty] | -0.1344 | 0.4778 | 0.4964 | 4983.1685 | 0.4593 | 725.5106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.2517 | -46.9545 | 51.9602 | 8007.3569 | 19.605 | 753.2052 | [5 empty] | 552.1968 | 572.8401 | 472.1032 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 726.278 |  |  |  |  | 551.3655 | 573.6935 | 469.9959 | [7 empty] | -0.5483 | 0.5991 | 0.8121 | 4984.8466 | 0.8243 | 726.5012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.2893 | -46.9796 | 51.999 | 8007.5145 | 19.5995 | 753.467 | [5 empty] | 554.5746 | 575.3068 | 474.1361 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 726.9222 |  |  |  |  | 554.5527 | 575.5663 | 470.1533 | [7 empty] | 0.1946 | 0.7626 | 0.7871 | 4966.9716 | 0.5912 | 726.9898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.3315 | -47.0053 | 52.0403 | 8007.0053 | 19.5965 | 753.8018 | [5 empty] | 556.9623 | 577.7838 | 476.1774 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 727.5664 |  |  |  |  | 556.7537 | 578.0477 | 472.9239 | [7 empty] | 0.0512 | 0.6431 | 0.6451 | 4973.9149 | 0.5197 | 727.6349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.3873 | -47.0175 | 52.0753 | 8005.8612 | 19.5914 | 754.1304 | [5 empty] | 559.3599 | 580.271 | 478.2273 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 728.2105 |  |  |  |  | 559.127 | 580.6255 | 475.7862 | [7 empty] | -0.056 | 0.5173 | 0.5203 | 4980.5338 | 0.4529 | 728.3021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.4448 | -47.0282 | 52.1097 | 8004.4583 | 19.5866 | 754.4746 | [5 empty] | 561.7675 | 582.7686 | 480.2857 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 728.8547 |  |  |  |  | 560.7872 | 582.7605 | 478.4316 | [7 empty] | -0.3045 | 0.3831 | 0.4894 | 4989.6445 | 0.4957 | 728.8526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.439 | -47.0286 | 52.1075 | 8004.3937 | 19.5682 | 754.4678 | [5 empty] | 564.1851 | 585.2766 | 482.3526 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 729.4989 |  |  |  |  | 563.0976 | 585.2563 | 481.3569 | [7 empty] | -0.4125 | 0.2348 | 0.4747 | 4997.1383 | 0.4857 | 729.4937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.563 | -47.0198 | 52.1532 | 7999.078 | 19.5723 | 755.182 | [5 empty] | 566.6127 | 587.795 | 484.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 730.143 |  |  |  |  | 565.6121 | 587.5859 | 484.0458 | [7 empty] | -0.3471 | 0.0836 | 0.3571 | 5002.0674 | 0.3508 | 730.0897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.6507 | -47.0433 | 52.2123 | 7997.9943 | 19.5751 | 755.6666 | [5 empty] | 569.0692 | 590.3433 | 486.5283 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 730.7921 |  |  |  |  | 567.7112 | 590.3433 | 487.1593 | [7 empty] | -0.6622 | -0.0312 | 0.6629 | 5011.4137 | 0.5952 | 730.7921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.0088 | -0.7018 | 0.9868 | 11507.8763 | 1.9184 | [6 empty] | 1.218 | 1.1296 | 0.8323 | [5 empty] | 0.5995 | 0.0887 | 4303.4235 | [5 empty] | 1.3367 | 1.2538 | 1.2638 | [7 empty] | 0.3552 | -0.4168 | 0.5614 | 5635.3555 | 1.0277 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7352 | -0.5713 | 0.849 | 4628.5919 | 2.1806 | [6 empty] | 1.5498 | 1.2989 | 0.8428 | [5 empty] | 1.3941 | 0.2062 | 3625.7264 | [5 empty] | 1.6918 | 1.4472 | 1.2317 | [7 empty] | 1.1692 | -0.2145 | 0.477 | 4560.3991 | 0.8176 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.1898 | -0.2572 | 2.8417 | 2244.3827 | 5.4199 | [6 empty] | 1.971 | 1.5138 | 0.8563 | [5 empty] | 2.4154 | 0.3572 | 1868.2838 | [5 empty] | 2.2079 | 1.7116 | 1.2765 | [7 empty] | 2.3612 | -0.0815 | 0.442 | 3748.3039 | 0.8708 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.4916 | 0.2586 | 6.8 | 2244.3827 | 9.4143 | [6 empty] | 2.4947 | 1.7809 | 0.8729 | [5 empty] | 3.6977 | 0.5469 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.7698 | 2.0258 | 1.2899 | [7 empty] | 3.6298 | 0.171 | 0.382 | 2988.6367 | 0.721 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.0857 | 0.9196 | 11.8072 | 2244.3827 | 11.7053 | [6 empty] | 3.1356 | 2.1079 | 0.8933 | [5 empty] | 5.2794 | 0.7808 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.2657 | 2.2648 | 1.4122 | [7 empty] | 4.7672 | 0.1488 | 0.8135 | 2534.1364 | 1.0461 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.6779 | 1.8935 | 19.4926 | 2244.3827 | 12.1857 | [6 empty] | 3.9108 | 2.5034 | 0.918 | [5 empty] | 7.2029 | 1.0653 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.9914 | 2.658 | 1.4045 | [7 empty] | 6.5009 | 0.4988 | 0.9021 | 2244.3827 | 0.9657 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 37.8631 | 3.0513 | 28.3941 | 2244.3827 | 11.8957 | [6 empty] | 4.8393 | 2.9771 | 0.9476 | [5 empty] | 9.5167 | 1.4076 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.8195 | 3.0922 | 1.3852 | [7 empty] | 8.5561 | 0.8954 | 1.0886 | 2244.3827 | 1.0062 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 47.5927 | 4.0765 | 35.3896 | 2244.3827 | 11.6798 | [6 empty] | 5.9431 | 3.5402 | 0.9827 | [5 empty] | 12.2754 | 1.8156 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.211 | 3.8081 | 1.4022 | [7 empty] | 12.0216 | 1.4611 | 0.436 | 2244.3827 | 0.5097 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 58.5761 | 5.2498 | 43.1357 | 2244.3827 | 12.1881 | [6 empty] | 7.2471 | 4.2055 | 1.0243 | [5 empty] | 15.5416 | 2.2987 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.4327 | 4.4265 | 1.4052 | [7 empty] | 15.1268 | 1.9623 | 0.5341 | 2244.3827 | 0.51 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 68.8096 | 6.3515 | 49.5459 | 2244.3827 | 12.7074 | [6 empty] | 8.7799 | 4.9874 | 1.0731 | [5 empty] | 19.3863 | 2.8673 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.6891 | 5.0792 | 1.4867 | [7 empty] | 18.1763 | 2.3767 | 1.3057 | 2244.3827 | 0.8087 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.0862 | 7.4581 | 55.445 | 2244.3827 | 13.2694 | [6 empty] | 10.5739 | 5.9027 | 1.1302 | [5 empty] | 23.7814 | 3.5174 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.0888 | 6.2792 | 1.4649 | [7 empty] | 24.1463 | 3.3539 | 0.3999 | 2244.3827 | 0.3429 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 88.7894 | 8.4941 | 60.4788 | 2244.3827 | 13.7007 | [6 empty] | 12.666 | 6.97 | 1.1968 | [5 empty] | 28.4625 | 4.2097 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.3387 | 6.9636 | 1.5957 | [7 empty] | 26.6229 | 3.6956 | 1.9101 | 2244.3827 | 0.8336 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 97.3147 | 9.3998 | 64.078 | 2244.3827 | 13.8832 | [6 empty] | 15.0984 | 8.2109 | 1.2743 | [5 empty] | 33.3922 | 4.9389 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.6602 | 8.1075 | 1.6539 | [7 empty] | 31.5535 | 4.3606 | 1.9275 | 2244.3827 | 0.8315 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 107.7099 | 10.5131 | 69.3221 | 2244.3827 | 14.4602 | [6 empty] | 17.9192 | 9.65 | 1.3641 | [5 empty] | 38.555 | 5.7025 | 2244.3827 | [5 empty] | 17.988 | 9.815 | 1.6432 | [7 empty] | 37.8085 | 5.4865 | 0.777 | 2244.3827 | 0.3554 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 116.4779 | 11.4379 | 72.7045 | 2244.3827 | 14.6955 | [6 empty] | 21.183 | 11.315 | 1.468 | [5 empty] | 43.9414 | 6.4991 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.911 | 11.2774 | 1.7509 | [7 empty] | 42.7486 | 6.1395 | 1.2458 | 2244.3827 | 0.5049 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 125.0896 | 12.3418 | 75.7092 | 2244.3827 | 14.8956 | [6 empty] | 24.9522 | 13.238 | 1.588 | [5 empty] | 49.5466 | 7.3282 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.0676 | 12.966 | 1.9479 | [7 empty] | 47.1205 | 6.8277 | 2.4771 | 2244.3827 | 0.7821 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 133.7349 | 13.2517 | 78.5286 | 2244.3827 | 15.1027 | [6 empty] | 29.2979 | 15.455 | 1.7264 | [5 empty] | 55.3696 | 8.1894 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.2694 | 15.5055 | 1.972 | [7 empty] | 54.8009 | 7.9271 | 0.6263 | 2244.3827 | 0.3647 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 140.6939 | 13.9867 | 79.4328 | 2244.3827 | 14.9487 | [6 empty] | 34.301 | 18.0073 | 1.8857 | [5 empty] | 61.4126 | 9.0832 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.4676 | 17.704 | 2.2459 | [7 empty] | 59.574 | 8.5816 | 1.9058 | 2244.3827 | 0.7107 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 149.9208 | 14.9586 | 82.3894 | 2244.3827 | 15.2647 | [6 empty] | 40.0537 | 20.9422 | 2.0689 | [5 empty] | 67.6801 | 10.0102 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.5315 | 20.7133 | 2.1852 | [7 empty] | 66.865 | 9.808 | 0.8398 | 2244.3827 | 0.2855 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 157.5661 | 15.755 | 83.5244 | 2244.3827 | 15.2211 | [6 empty] | 46.6613 | 24.3131 | 2.2793 | [5 empty] | 74.1788 | 10.9714 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.677 | 24.3889 | 2.4544 | [7 empty] | 73.7952 | 10.8443 | 0.404 | 2244.3827 | 0.22 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 165.1578 | 16.5517 | 84.3655 | 2244.3827 | 15.1427 | [6 empty] | 54.2435 | 28.1813 | 2.5208 | [5 empty] | 80.9169 | 11.968 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.9627 | 27.1517 | 2.8198 | [7 empty] | 78.1793 | 11.4047 | 2.795 | 2244.3827 | 0.8323 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 172.718 | 17.3385 | 84.9245 | 2244.3827 | 15.0267 | [6 empty] | 62.937 | 32.6164 | 2.7976 | [5 empty] | 87.9043 | 13.0015 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.9877 | 32.1036 | 2.8058 | [7 empty] | 87.2262 | 12.8262 | 0.7004 | 2244.3827 | 0.2411 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 180.1453 | 18.1133 | 85.0892 | 2244.3827 | 14.8421 | [6 empty] | 72.8975 | 37.6979 | 3.1148 | [5 empty] | 95.152 | 14.0734 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.556 | 37.0049 | 3.2749 | [7 empty] | 94.0726 | 13.7315 | 1.1322 | 2244.3827 | 0.4598 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 188.245 | 18.9609 | 85.656 | 2244.3827 | 14.7677 | [6 empty] | 84.3026 | 43.5164 | 3.478 | [5 empty] | 102.6722 | 15.1857 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.0185 | 42.9022 | 3.6806 | [7 empty] | 101.5632 | 14.8809 | 1.1501 | 2244.3827 | 0.4404 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 194.3396 | 19.59 | 83.9245 | 2244.3827 | 14.1596 | [6 empty] | 97.355 | 50.1752 | 3.8936 | [5 empty] | 110.4781 | 16.3402 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.5752 | 49.2796 | 4.0718 | [7 empty] | 109.2563 | 16.0021 | 1.2677 | 2244.3827 | 0.4764 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 202.4085 | 20.43 | 83.8745 | 2244.3827 | 13.9612 | [6 empty] | 112.2856 | 57.7923 | 4.369 | [5 empty] | 118.5839 | 17.5391 | 2244.3827 | [5 empty] | 112.0832 | 57.5988 | 4.4981 | [7 empty] | 118.6011 | 17.3555 | 0.1845 | 2244.3827 | 0.2527 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 209.3143 | 21.149 | 82.3436 | 2244.3827 | 13.3879 | [6 empty] | 129.3582 | 66.5021 | 4.9127 | [5 empty] | 127.0047 | 18.7846 | 2244.3827 | [5 empty] | 126.5056 | 65.0375 | 5.0762 | [7 empty] | 125.5135 | 18.3941 | 1.5415 | 2244.3827 | 0.5426 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 216.2775 | 21.8697 | 80.541 | 2244.3827 | 12.6753 | [6 empty] | 148.8737 | 76.4582 | 5.5341 | [5 empty] | 135.7564 | 20.079 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.8195 | 75.8518 | 5.6106 | [7 empty] | 135.3824 | 19.8974 | 0.4158 | 2244.3827 | 0.2267 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 222.7927 | 22.5418 | 77.9445 | 2244.3827 | 11.5792 | [6 empty] | 171.1755 | 87.8357 | 6.2443 | [5 empty] | 144.8561 | 21.4249 | 2244.3827 | [5 empty] | 169.7076 | 87.0561 | 6.3918 | [7 empty] | 144.2379 | 21.2026 | 0.657 | 2244.3827 | 0.2925 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 229.3552 | 23.2206 | 75.0347 | 2244.3827 | 10.196 | [6 empty] | 196.6559 | 100.8349 | 7.0556 | [5 empty] | 154.3216 | 22.8249 | 2244.3827 | [5 empty] | 194.8534 | 99.9136 | 7.3039 | [7 empty] | 153.5312 | 22.5536 | 0.8357 | 2244.3827 | 0.362 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 236.7093 | 23.9842 | 72.5383 | 2244.3827 | 8.8773 | [6 empty] | 225.7627 | 115.6841 | 7.9825 | [5 empty] | 164.1716 | 24.2817 | 2244.3827 | [5 empty] | 224.5719 | 114.8865 | 7.8492 | [7 empty] | 164.1499 | 24.1852 | 0.099 | 2244.3827 | 0.1545 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.4931 | 24.5899 | 68.4014 | 2244.3827 | 7.3653 | [6 empty] | 257.9088 | 132.0839 | 9.0061 | [5 empty] | 174.1016 | 25.7504 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.5455 | 130.3422 | 9.4346 | [7 empty] | 172.9138 | 25.3265 | 1.2612 | 2244.3827 | 0.5282 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9149 | -0.45 | 1.0822 | 9788.3311 | 2.1108 | [6 empty] | 1.1883 | 1.4177 | 0.8807 | [5 empty] | -0.5568 | 0.5712 | 4441.3495 | [5 empty] | 1.3381 | 1.5033 | 1.2904 | [7 empty] | -0.4881 | -0.0228 | 0.598 | 5376.5206 | 1.2303 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0065 | 0.8106 | 1.7716 | 5572.3214 | 3.0079 | [6 empty] | 1.4813 | 1.9633 | 0.9545 | [5 empty] | -1.3207 | 1.355 | 4126.3933 | [5 empty] | 1.5606 | 1.9386 | 1.3492 | [7 empty] | -1.1255 | 0.5718 | 0.8071 | 4841.2108 | 1.4768 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.1662 | 3.5083 | 4.9819 | 4572.2464 | 7.0991 | [6 empty] | 1.8533 | 2.656 | 1.0483 | [5 empty] | -2.3149 | 2.3751 | 3937.6082 | [5 empty] | 1.9387 | 2.6498 | 1.5101 | [7 empty] | -2.1793 | 1.468 | 0.9171 | 4497.2838 | 1.3991 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.3553 | 7.5967 | 10.5499 | 4240.8576 | 11.2595 | [6 empty] | 2.3157 | 3.5173 | 1.1648 | [5 empty] | -3.5674 | 3.6601 | 3817.6929 | [5 empty] | 2.6152 | 3.6435 | 1.5429 | [7 empty] | -2.9087 | 3.016 | 0.9213 | 3990.0354 | 1.3407 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.1243 | 12.1637 | 16.5308 | 4097.8548 | 12.8544 | [6 empty] | 2.8818 | 4.5714 | 1.3074 | [5 empty] | -5.1114 | 5.2443 | 3737.6811 | [5 empty] | 3.0731 | 4.5746 | 1.671 | [7 empty] | -4.4489 | 4.421 | 1.0568 | 3897.9851 | 1.2835 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -26.9843 | 16.8522 | 22.2564 | 4019.0599 | 13.4698 | [6 empty] | 3.5663 | 5.8461 | 1.4799 | [5 empty] | -6.9589 | 7.1398 | 3682.1038 | [5 empty] | 3.6464 | 5.7953 | 1.8909 | [7 empty] | -6.6183 | 6.1745 | 1.0236 | 3864.7248 | 1.0154 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.6313 | 21.3966 | 27.557 | 3973.504 | 14.0665 | [6 empty] | 4.3863 | 7.373 | 1.6866 | [5 empty] | -8.936 | 9.1683 | 3642.2156 | [5 empty] | 4.5213 | 7.3611 | 2.0296 | [7 empty] | -8.4606 | 8.393 | 0.9095 | 3740.4805 | 0.8095 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.1251 | 25.8335 | 32.5728 | 3944.3003 | 14.9215 | [6 empty] | 5.3611 | 9.1883 | 1.9322 | [5 empty] | -10.9877 | 11.2733 | 3612.8102 | [5 empty] | 5.6495 | 9.1841 | 2.1576 | [7 empty] | -9.8331 | 10.6646 | 1.3053 | 3618.6 | 1.1031 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.3803 | 30.0962 | 37.2123 | 3924.9174 | 15.8204 | [6 empty] | 6.5127 | 11.3328 | 2.2224 | [5 empty] | -13.1023 | 13.443 | 3590.6468 | [5 empty] | 6.6094 | 11.2364 | 2.4713 | [7 empty] | -12.5219 | 12.7968 | 0.8685 | 3630.6252 | 0.6071 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.29 | 34.1062 | 41.3515 | 3912.081 | 16.6266 | [6 empty] | 7.8663 | 13.8535 | 2.5635 | [5 empty] | -15.2748 | 15.6719 | 3573.6281 | [5 empty] | 7.7858 | 13.6396 | 2.8481 | [7 empty] | -15.1011 | 14.9481 | 0.7444 | 3634.1182 | 0.61 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.105 | 38.043 | 45.2972 | 3902.6036 | 17.4396 | [6 empty] | 9.4506 | 16.8038 | 2.9627 | [5 empty] | -17.5038 | 17.9588 | 3560.3531 | [5 empty] | 9.3744 | 16.6253 | 3.1574 | [7 empty] | -17.3917 | 17.475 | 0.4966 | 3595.0239 | 0.406 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -63.9305 | 41.988 | 49.1786 | 3894.9385 | 18.2993 | [6 empty] | 11.2981 | 20.2443 | 3.4283 | [5 empty] | -19.7902 | 20.3046 | 3549.8583 | [5 empty] | 11.4875 | 20.0692 | 3.5273 | [7 empty] | -18.7751 | 19.8753 | 1.1022 | 3538.9845 | 0.5491 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.2262 | 45.5529 | 52.3368 | 3890.0767 | 18.9601 | [6 empty] | 13.4462 | 24.2445 | 3.9696 | [5 empty] | -22.1366 | 22.7121 | 3541.4645 | [5 empty] | 13.1697 | 23.7973 | 4.0605 | [7 empty] | -22.0524 | 22.2676 | 0.4523 | 3562.6074 | 0.3667 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -74.8763 | 49.3619 | 55.8357 | 3885.4624 | 19.8055 | [6 empty] | 15.9373 | 28.8833 | 4.5973 | [5 empty] | -24.5465 | 25.1846 | 3534.6835 | [5 empty] | 15.9438 | 28.8446 | 4.7464 | [7 empty] | -24.4965 | 24.9609 | 0.2292 | 3547.3611 | 0.2021 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -80.3719 | 53.0543 | 59.055 | 3882.1274 | 20.6111 | [6 empty] | 18.8196 | 34.2508 | 5.3236 | [5 empty] | -27.024 | 27.7265 | 3529.1572 | [5 empty] | 18.7361 | 33.7004 | 5.5787 | [7 empty] | -26.3122 | 27.0143 | 1.007 | 3543.7074 | 0.4924 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -85.638 | 56.5954 | 61.9066 | 3879.2406 | 21.3323 | [6 empty] | 22.1482 | 40.4494 | 6.1623 | [5 empty] | -29.5737 | 30.3425 | 3524.6186 | [5 empty] | 21.7869 | 39.8193 | 6.3233 | [7 empty] | -29.4482 | 29.8337 | 0.524 | 3542.8145 | 0.3785 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -90.7737 | 60.0358 | 64.4959 | 3877.2605 | 22.0137 | [6 empty] | 25.9859 | 47.5959 | 7.1294 | [5 empty] | -32.2005 | 33.0376 | 3520.8657 | [5 empty] | 25.8567 | 46.9546 | 7.1984 | [7 empty] | -31.5265 | 32.5826 | 0.8132 | 3521.0643 | 0.32 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -95.8041 | 63.4117 | 66.8551 | 3875.3376 | 22.6468 | [6 empty] | 30.4042 | 55.8236 | 8.2428 | [5 empty] | -34.9096 | 35.8171 | 3517.7437 | [5 empty] | 30.3523 | 55.256 | 8.2394 | [7 empty] | -34.2208 | 35.491 | 0.762 | 3512.5149 | 0.2765 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -100.9387 | 66.8567 | 69.2234 | 3873.6637 | 23.1978 | [6 empty] | 35.4845 | 65.2842 | 9.5229 | [5 empty] | -37.7064 | 38.6866 | 3515.1327 | [5 empty] | 35.8 | 64.4886 | 9.4387 | [7 empty] | -36.06 | 38.2289 | 1.7088 | 3493.7298 | 0.5954 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.014 | 70.2509 | 71.3959 | 3872.4491 | 23.0561 | [6 empty] | 41.3197 | 76.1505 | 10.9933 | [5 empty] | -40.5964 | 41.6517 | 3512.9387 | [5 empty] | 40.5734 | 75.5516 | 11.2528 | [7 empty] | -41.2581 | 41.3424 | 0.7305 | 3536.0841 | 0.4335 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -110.8503 | 73.4926 | 73.1608 | 3871.2029 | 22.2408 | [6 empty] | 48.0156 | 88.6197 | 12.6806 | [5 empty] | -43.5855 | 44.7186 | 3511.0869 | [5 empty] | 47.7091 | 87.6924 | 12.4458 | [7 empty] | -43.0425 | 44.5334 | 0.5737 | 3503.6209 | 0.2631 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -115.7749 | 76.7849 | 74.8925 | 3870.2994 | 21.366 | [6 empty] | 55.6929 | 102.9164 | 14.6152 | [5 empty] | -46.6797 | 47.8932 | 3509.5182 | [5 empty] | 55.4047 | 102.0315 | 14.7847 | [7 empty] | -46.2625 | 47.4753 | 0.5905 | 3513.5776 | 0.2526 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -120.5866 | 80.0053 | 76.351 | 3869.4158 | 20.4456 | [6 empty] | 64.4891 | 119.2967 | 16.8317 | [5 empty] | -49.8852 | 51.182 | 3508.1847 | [5 empty] | 64.5821 | 118.376 | 16.5878 | [7 empty] | -48.8855 | 50.9594 | 1.0242 | 3495.8843 | 0.3412 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -125.3991 | 83.2247 | 77.6618 | 3868.6191 | 19.5309 | [6 empty] | 74.5611 | 138.0528 | 19.3698 | [5 empty] | -53.2084 | 54.5916 | 3507.0475 | [5 empty] | 73.7392 | 136.9657 | 19.2719 | [7 empty] | -53.3335 | 54.4196 | 0.2127 | 3511.4503 | 0.2005 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -129.8435 | 86.1981 | 78.3855 | 3867.9565 | 18.4943 | [6 empty] | 86.0877 | 159.5178 | 22.2743 | [5 empty] | -56.656 | 58.1289 | 3506.0749 | [5 empty] | 85.6037 | 157.8689 | 21.7899 | [7 empty] | -55.9004 | 57.9344 | 0.7803 | 3496.7898 | 0.3101 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -134.6094 | 89.3872 | 79.3257 | 3867.2962 | 17.5881 | [6 empty] | 99.2731 | 184.0716 | 25.5969 | [5 empty] | -60.235 | 61.8009 | 3505.2413 | [5 empty] | 98.515 | 182.5786 | 25.6047 | [7 empty] | -60.0036 | 61.4816 | 0.3943 | 3507.8729 | 0.2049 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -139.105 | 92.3908 | 79.7799 | 3866.8012 | 16.6142 | [6 empty] | 114.3501 | 212.148 | 29.3961 | [5 empty] | -63.9525 | 65.615 | 3504.525 | [5 empty] | 114.9237 | 211.6059 | 29.407 | [7 empty] | -63.0384 | 65.3836 | 0.9429 | 3497.6245 | 0.2219 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -143.67 | 95.4462 | 80.1431 | 3866.2206 | 15.6981 | [6 empty] | 131.5843 | 244.2418 | 33.739 | [5 empty] | -67.8161 | 69.579 | 3503.9082 | [5 empty] | 130.6888 | 243.1606 | 33.615 | [7 empty] | -67.9806 | 69.4844 | 0.1898 | 3506.6926 | 0.1184 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -148.2377 | 98.5021 | 80.3288 | 3865.7361 | 14.8322 | [6 empty] | 151.2793 | 280.9178 | 38.7018 | [5 empty] | -71.8335 | 73.7009 | 3503.3762 | [5 empty] | 152.1109 | 280.6028 | 38.819 | [7 empty] | -70.9776 | 73.4864 | 0.8823 | 3497.9397 | 0.1849 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -152.5726 | 101.4022 | 80.0597 | 3865.2963 | 13.9777 | [6 empty] | 173.7812 | 322.821 | 44.3721 | [5 empty] | -76.0129 | 77.989 | 3502.9166 | [5 empty] | 175.1084 | 323.1735 | 43.9307 | [7 empty] | -75.132 | 78.0604 | 0.8838 | 3492.0465 | 0.2527 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -157.1683 | 104.4822 | 79.9025 | 3864.7818 | 13.2737 | [6 empty] | 199.4857 | 370.6879 | 50.8493 | [5 empty] | -80.3628 | 82.4519 | 3502.5188 | [5 empty] | 199.607 | 370.1313 | 51.2154 | [7 empty] | -80.0494 | 82.2219 | 0.3888 | 3503.4734 | 0.0797 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -161.325 | 107.2871 | 79.2301 | 3864.0556 | 12.6463 | [6 empty] | 227.8742 | 423.5532 | 58.0028 | [5 empty] | -84.7489 | 86.952 | 3502.184 | [5 empty] | 231.3394 | 425.6717 | 57.3575 | [7 empty] | -83.3368 | 87.1688 | 1.4286 | 3485.729 | 0.4074 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3758 | -1.1115 | 0.6042 | 4.391e+18 | 1.5706 | [6 empty] | 1.0473 | 1.0353 | 1.2396 | [5 empty] | -0.0565 | -0.5985 | 7018.6822 | [5 empty] | 1.1531 | 1.1699 | 1.4317 | [7 empty] | -0.1992 | -0.7054 | 0.1783 | 7327.5622 | 0.3689 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4154 | -2.2745 | 1.0294 | 4.391e+18 | 3.6932 | [6 empty] | 1.1561 | 1.0814 | 1.7824 | [5 empty] | -0.1216 | -1.2879 | 11669.4029 | [5 empty] | 1.2323 | 1.1988 | 1.7537 | [7 empty] | -0.1847 | -1.1291 | 0.1709 | 9374.0401 | 0.5088 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.5001 | -3.8558 | 1.8266 | 2.9273e+18 | 7.4133 | [6 empty] | 1.2942 | 1.14 | 2.4715 | [5 empty] | -0.1941 | -2.0551 | 42431.5185 | [5 empty] | 1.3425 | 1.2696 | 2.5547 | [7 empty] | -0.4469 | -2.041 | 0.2532 | 26493.0756 | 0.7561 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6438 | -5.9307 | 3.0598 | 2.9273e+18 | 10.2598 | [6 empty] | 1.4659 | 1.2128 | 3.3282 | [5 empty] | -0.2733 | -2.8935 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.4727 | 1.3296 | 3.342 | [7 empty] | -0.5764 | -2.8455 | 0.3068 | 2.9273e+18 | 1.0043 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8138 | -8.1579 | 4.3771 | 2.9273e+18 | 10.958 | [6 empty] | 1.6761 | 1.3018 | 4.3768 | [5 empty] | -0.3593 | -3.8044 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.7588 | 1.4595 | 4.0673 | [7 empty] | -0.3754 | -3.5359 | 0.269 | 2.9273e+18 | 1.072 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.075 | -11.4176 | 6.65 | 2.9273e+18 | 11.1062 | [6 empty] | 1.9302 | 1.4095 | 5.6449 | [5 empty] | -0.4531 | -4.7968 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.0165 | 1.566 | 5.3087 | [7 empty] | -0.4508 | -4.6102 | 0.1866 | 2.9273e+18 | 0.9019 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.3888 | -15.2903 | 9.4413 | 2.9273e+18 | 11.3659 | [6 empty] | 2.2347 | 1.5386 | 7.1639 | [5 empty] | -0.5559 | -5.8858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.3238 | 1.7078 | 7.3228 | [7 empty] | -0.7778 | -6.1216 | 0.3238 | 2.9273e+18 | 0.5625 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7247 | -19.3313 | 12.2849 | 4.391e+18 | 11.6984 | [6 empty] | 2.5966 | 1.692 | 8.9696 | [5 empty] | -0.6699 | -7.0919 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.7373 | 1.8864 | 8.5781 | [7 empty] | -0.6102 | -7.0954 | 0.0597 | 4.391e+18 | 0.7412 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.1684 | -24.6547 | 16.2727 | 4.391e+18 | 12.2865 | [6 empty] | 3.0242 | 1.8732 | 11.1029 | [5 empty] | -0.7972 | -8.4399 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.1578 | 2.0528 | 11.2618 | [7 empty] | -0.9255 | -8.7959 | 0.3785 | 4.391e+18 | 0.2358 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.6667 | -30.6475 | 20.761 | 4.391e+18 | 12.6464 | [6 empty] | 3.5268 | 2.0862 | 13.6105 | [5 empty] | -0.9406 | -9.9584 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.6488 | 2.2655 | 13.8738 | [7 empty] | -1.1258 | -10.405 | 0.4835 | 2.9273e+18 | 0.2834 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2436 | -37.5393 | 25.9479 | 4.391e+18 | 12.7819 | [6 empty] | 4.115 | 2.3355 | 16.5452 | [5 empty] | -1.1032 | -11.6798 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.2113 | 2.5264 | 15.8511 | [7 empty] | -1.0688 | -11.788 | 0.1135 | 2.9273e+18 | 0.6416 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8283 | -44.5702 | 31.0341 | 2.9273e+18 | 12.7745 | [6 empty] | 4.801 | 2.6262 | 19.9678 | [5 empty] | -1.2884 | -13.6402 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.9334 | 2.8338 | 19.8475 | [7 empty] | -1.3917 | -14.0793 | 0.451 | 2.9273e+18 | 0.3234 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.3459 | -50.7698 | 35.0058 | 2.9273e+18 | 12.5931 | [6 empty] | 5.5986 | 2.9642 | 23.9471 | [5 empty] | -1.4999 | -15.8799 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.7281 | 3.1934 | 23.3688 | [7 empty] | -1.5225 | -16.2545 | 0.3753 | 4.391e+18 | 0.497 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -4.9782 | -58.3081 | 39.9953 | 4.391e+18 | 12.6546 | [6 empty] | 6.5235 | 3.3562 | 28.5617 | [5 empty] | -1.7421 | -18.4439 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.7302 | 3.5834 | 28.5937 | [7 empty] | -1.7881 | -19.0791 | 0.6368 | 4.391e+18 | 0.2932 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.5311 | -64.964 | 43.7224 | 4.391e+18 | 12.6014 | [6 empty] | 7.5937 | 3.8098 | 33.901 | [5 empty] | -2.0197 | -21.3828 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.6757 | 4.0125 | 32.9719 | [7 empty] | -1.9995 | -21.6806 | 0.2985 | 4.391e+18 | 0.4823 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.0784 | -71.4808 | 46.8768 | 4.391e+18 | 12.5565 | [6 empty] | 8.8296 | 4.3336 | 40.0672 | [5 empty] | -2.3381 | -24.7535 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.9713 | 4.5519 | 39.7559 | [7 empty] | -2.4029 | -25.3253 | 0.5754 | 2.9273e+18 | 0.3621 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6138 | -77.8842 | 49.4191 | 4.391e+18 | 12.5221 | [6 empty] | 10.2545 | 4.9375 | 47.1764 | [5 empty] | -2.7033 | -28.6201 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.403 | 5.195 | 45.8934 | [7 empty] | -2.5861 | -29.0677 | 0.4627 | 2.9273e+18 | 0.536 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.0675 | -83.3116 | 50.47 | 4.391e+18 | 12.3348 | [6 empty] | 11.8949 | 5.6327 | 55.3611 | [5 empty] | -3.1166 | -32.9964 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.0366 | 5.8654 | 53.9591 | [7 empty] | -2.9401 | -33.3 | 0.3511 | 4.391e+18 | 0.4695 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.6474 | -90.2649 | 52.7699 | 2.9273e+18 | 12.3952 | [6 empty] | 13.7812 | 6.4321 | 64.7722 | [5 empty] | -3.5565 | -37.6538 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.9488 | 6.6526 | 63.8264 | [7 empty] | -3.4264 | -37.9857 | 0.3565 | 2.9273e+18 | 0.3396 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.1505 | -96.2787 | 53.878 | 4.391e+18 | 12.2803 | [6 empty] | 15.9478 | 7.3503 | 75.5817 | [5 empty] | -4.0199 | -42.5593 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.9655 | 7.5721 | 73.4662 | [7 empty] | -3.8646 | -42.5458 | 0.1559 | 4.391e+18 | 0.4441 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.6549 | -102.2824 | 54.7259 | 2.9273e+18 | 12.1452 | [6 empty] | 18.4339 | 8.404 | 87.9856 | [5 empty] | -4.5067 | -47.714 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.4865 | 8.6113 | 85.8874 | [7 empty] | -4.2849 | -47.6488 | 0.2312 | 4.391e+18 | 0.374 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.1413 | -108.1135 | 55.1472 | 2.9273e+18 | 11.9597 | [6 empty] | 21.2845 | 9.6121 | 102.2076 | [5 empty] | -5.0174 | -53.1207 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.3933 | 9.8244 | 101.0817 | [7 empty] | -4.9291 | -53.2503 | 0.1568 | 2.9273e+18 | 0.2523 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.6271 | -113.9309 | 55.2974 | 2.9273e+18 | 11.7479 | [6 empty] | 24.5504 | 10.9962 | 118.5022 | [5 empty] | -5.5523 | -58.7839 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.6171 | 11.1274 | 116.8 | [7 empty] | -5.3056 | -58.6491 | 0.2811 | 4.391e+18 | 0.2313 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.1595 | -120.2053 | 55.6436 | 2.9273e+18 | 11.5837 | [6 empty] | 28.2901 | 12.5812 | 137.1602 | [5 empty] | -6.112 | -64.7091 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.6693 | 12.8376 | 137.2959 | [7 empty] | -5.9645 | -65.0827 | 0.4016 | 4.391e+18 | 0.172 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.5815 | -125.2585 | 54.4936 | 2.9273e+18 | 11.1866 | [6 empty] | 32.5699 | 14.395 | 158.513 | [5 empty] | -6.6971 | -70.9035 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.6311 | 14.536 | 156.0368 | [7 empty] | -6.3566 | -70.6346 | 0.4338 | 4.391e+18 | 0.2519 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.1004 | -131.3843 | 54.142 | 2.9273e+18 | 10.935 | [6 empty] | 37.4655 | 16.4698 | 182.9384 | [5 empty] | -7.3084 | -77.3753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.5349 | 16.6655 | 180.7894 | [7 empty] | -7.0898 | -77.2168 | 0.27 | 2.9273e+18 | 0.2002 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.5755 | -136.9821 | 52.9726 | 2.9273e+18 | 10.5584 | [6 empty] | 43.0635 | 18.8423 | 210.868 | [5 empty] | -7.9467 | -84.1339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.0171 | 18.8718 | 208.8584 | [7 empty] | -7.7192 | -83.853 | 0.3615 | 4.391e+18 | 0.1394 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.0354 | -142.3651 | 51.2897 | 2.9273e+18 | 10.1066 | [6 empty] | 49.4625 | 21.5543 | 242.794 | [5 empty] | -8.6132 | -91.1897 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.9932 | 21.4416 | 237.8129 | [7 empty] | -8.266 | -90.38 | 0.881 | 4.391e+18 | 0.2296 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.4765 | -147.5226 | 49.0705 | 4.391e+18 | 9.5754 | [6 empty] | 56.775 | 24.6534 | 279.2782 | [5 empty] | -9.3088 | -98.5544 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.6411 | 24.7983 | 275.4915 | [7 empty] | -9.0523 | -98.1336 | 0.4928 | 2.9273e+18 | 0.182 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -12.9319 | -152.8077 | 46.6572 | 2.9273e+18 | 9.0214 | [6 empty] | 65.1299 | 28.1943 | 320.9622 | [5 empty] | -10.0348 | -106.2405 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.0512 | 28.339 | 315.5352 | [7 empty] | -9.5339 | -105.6377 | 0.7838 | 4.391e+18 | 0.2595 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.4341 | -158.4971 | 44.3143 | 2.9273e+18 | 8.4863 | [6 empty] | 74.6737 | 32.2391 | 368.5789 | [5 empty] | -10.7924 | -114.2617 | 4.391e+18 | [5 empty] | 74.5323 | 32.3375 | 362.5701 | [7 empty] | -10.2715 | -113.6037 | 0.8392 | 4.391e+18 | 0.2507 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -13.8817 | -163.2195 | 40.9181 | 2.9273e+18 | 7.7926 | [6 empty] | 85.2142 | 36.7063 | 421.1677 | [5 empty] | -11.558 | -122.3675 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.0131 | 36.6942 | 417.1804 | [7 empty] | -11.265 | -121.9263 | 0.5296 | 4.391e+18 | 0.1356 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.5514 | -6.2861 | 9.8752 | 25930.627 | 10.576 | [6 empty] | 2.8176 | 3.73 | 3.6689 | [5 empty] | -3.5327 | -0.5225 | 6536.9581 | [5 empty] | 2.9542 | 3.805 | 3.8089 | [7 empty] | -3.3129 | -0.6751 | 0.2676 | 6574.1083 | 0.5646 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.4922 | -30.8009 | 24.0445 | 4.391e+18 | 9.3215 | [6 empty] | 3.9483 | 4.2092 | 9.3102 | [5 empty] | -3.5941 | -7.4911 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 4.1938 | 4.3226 | 8.9103 | [7 empty] | -2.9208 | -7.0439 | 0.8083 | 44578.0228 | 1.3768 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.2582 | -55.5945 | 38.8527 | 2.9273e+18 | 11.063 | [6 empty] | 6.1527 | 5.1434 | 20.3084 | [5 empty] | -3.9396 | -17.1076 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.3446 | 5.2971 | 19.4067 | [7 empty] | -3.4694 | -16.5571 | 0.724 | 4.391e+18 | 0.97 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.0486 | -79.368 | 49.6576 | 2.9273e+18 | 12.4067 | [6 empty] | 10.1813 | 6.8508 | 40.4078 | [5 empty] | -4.6998 | -29.9993 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.3545 | 6.9682 | 39.6503 | [7 empty] | -4.3331 | -29.7722 | 0.4314 | 4.391e+18 | 0.5028 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.2439 | -102.0647 | 55.7583 | 4.391e+18 | 12.3952 | [6 empty] | 17.2995 | 9.8676 | 75.9223 | [5 empty] | -5.878 | -46.5652 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.3829 | 9.9904 | 74.7142 | [7 empty] | -5.6413 | -46.3013 | 0.3546 | 4.391e+18 | 0.2719 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.6589 | -124.6229 | 57.5236 | 2.9273e+18 | 11.7475 | [6 empty] | 29.6418 | 15.0984 | 137.5009 | [5 empty] | -7.5172 | -67.3295 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.8752 | 15.2574 | 136.8441 | [7 empty] | -7.2758 | -67.3106 | 0.2422 | 4.391e+18 | 0.1841 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.1299 | -145.8865 | 53.2784 | 4.391e+18 | 10.2672 | [6 empty] | 50.8142 | 24.0715 | 243.1346 | [5 empty] | -9.6577 | -92.7961 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.3367 | 24.0513 | 238.2207 | [7 empty] | -9.4173 | -91.9893 | 0.8418 | 2.9273e+18 | 0.2123 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.71 | -166.0567 | 42.8813 | 4.391e+18 | 7.8672 | [6 empty] | 86.566 | 39.2235 | 421.5083 | [5 empty] | -12.3273 | -123.309 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.5297 | 39.6162 | 415.108 | [7 empty] | -11.9191 | -122.6776 | 0.7518 | 4.391e+18 | 0.2487 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.1216 | 14.2123 | 28.3386 | 5103.4378 | 14.7214 | [6 empty] | 5.863 | 9.401 | 4.4362 | [5 empty] | -10.7533 | 6.8601 | 4376.1536 | [5 empty] | 5.973 | 9.3836 | 4.7019 | [7 empty] | -10.3709 | 6.3209 | 0.661 | 4456.2283 | 0.676 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -32.7113 | -15.9215 | 26.5842 | 23760.5792 | 13.938 | [6 empty] | 6.9937 | 9.8802 | 10.0776 | [5 empty] | -10.3582 | -1.532 | 6975.5498 | [5 empty] | 7.2295 | 9.9664 | 10.0398 | [7 empty] | -9.7248 | -1.4487 | 0.6389 | 6813.9925 | 0.7471 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.3334 | -51.0376 | 41.0133 | 4.391e+18 | 13.2244 | [6 empty] | 9.1981 | 10.8144 | 21.0758 | [5 empty] | -9.9203 | -13.9044 | 37265.7304 | [5 empty] | 9.3881 | 10.8627 | 21.5911 | [7 empty] | -9.6509 | -14.4175 | 0.5796 | 44544.3039 | 0.7186 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -23.9639 | -81.3246 | 53.7406 | 2.9273e+18 | 13.1577 | [6 empty] | 13.2266 | 12.5218 | 41.1752 | [5 empty] | -9.664 | -29.5215 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.3798 | 12.6231 | 41.1323 | [7 empty] | -9.4826 | -29.4372 | 0.2 | 4.391e+18 | 0.2251 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.2639 | -106.9581 | 60.3976 | 4.391e+18 | 13.5558 | [6 empty] | 20.3449 | 15.5386 | 76.6897 | [5 empty] | -9.8222 | -47.8558 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.4231 | 15.6782 | 75.2977 | [7 empty] | -9.5502 | -47.1997 | 0.7102 | 4.391e+18 | 0.2957 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.5924 | -130.4941 | 62.266 | 4.391e+18 | 13.2074 | [6 empty] | 32.6872 | 20.7694 | 138.2682 | [5 empty] | -10.5544 | -69.2142 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.6688 | 20.8668 | 138.1738 | [7 empty] | -10.6859 | -69.1777 | 0.1365 | 4.391e+18 | 0.136 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.6189 | -151.8397 | 58.138 | 2.9273e+18 | 11.8629 | [6 empty] | 53.8595 | 29.7425 | 243.902 | [5 empty] | -11.9459 | -94.5121 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.5644 | 29.9304 | 238.6754 | [7 empty] | -11.664 | -93.5216 | 1.0298 | 4.391e+18 | 0.2698 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.2418 | -171.7567 | 47.8892 | 2.9273e+18 | 9.4731 | [6 empty] | 89.6113 | 44.8945 | 422.2757 | [5 empty] | -14.0287 | -124.5771 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.275 | 45.0107 | 415.6391 | [7 empty] | -13.6343 | -123.7219 | 0.9417 | 4.391e+18 | 0.206 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -62.6189 | 34.0348 | 46.4262 | 4310.4469 | 18.4711 | [6 empty] | 11.8 | 20.457 | 5.9323 | [5 empty] | -19.5303 | 16.7502 | 3861.785 | [5 empty] | 11.8975 | 20.4474 | 5.817 | [7 empty] | -19.1494 | 16.854 | 0.3947 | 3834.3797 | 0.294 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -57.8623 | 9.5477 | 38.85 | 6456.5275 | 18.4825 | [6 empty] | 12.9307 | 20.9362 | 11.5737 | [5 empty] | -19.0125 | 9.4248 | 4706.1429 | [5 empty] | 13.0551 | 20.891 | 11.2151 | [7 empty] | -18.4065 | 9.7656 | 0.6952 | 4623.7745 | 0.5281 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.1749 | -26.3835 | 40.5889 | 27953.8669 | 18.2267 | [6 empty] | 15.1351 | 21.8705 | 22.5719 | [5 empty] | -18.2161 | -2.6942 | 7131.5554 | [5 empty] | 15.3575 | 21.9874 | 21.9084 | [7 empty] | -17.63 | -1.9405 | 0.9549 | 6843.8429 | 0.6323 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.0043 | -62.7841 | 51.1462 | 4.391e+18 | 17.5305 | [6 empty] | 19.1637 | 23.5778 | 42.6713 | [5 empty] | -17.2466 | -19.8255 | 23213.9578 | [5 empty] | 19.0974 | 23.3824 | 41.7934 | [7 empty] | -16.7978 | -19.3458 | 0.6569 | 21485.1074 | 0.2893 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.3229 | -95.0934 | 58.9828 | 4.391e+18 | 17.788 | [6 empty] | 26.2819 | 26.5946 | 78.1858 | [5 empty] | -16.3633 | -41.1962 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.0881 | 26.6509 | 76.4024 | [7 empty] | -16.3955 | -40.1331 | 1.0637 | 4.391e+18 | 0.2225 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -36.9508 | -124.1174 | 62.0048 | 2.9273e+18 | 17.7678 | [6 empty] | 38.6242 | 31.8254 | 139.7643 | [5 empty] | -15.8987 | -65.7959 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.5287 | 31.7597 | 138.3186 | [7 empty] | -15.6822 | -65.3096 | 0.5323 | 4.391e+18 | 0.1551 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -34.8191 | -149.1673 | 58.8012 | 4.391e+18 | 16.6925 | [6 empty] | 59.7966 | 40.7985 | 245.398 | [5 empty] | -16.131 | -93.4148 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.8139 | 40.898 | 241.6666 | [7 empty] | -15.6464 | -92.5227 | 1.0153 | 4.391e+18 | 0.2873 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -33.8879 | -171.2633 | 49.5151 | 4.391e+18 | 14.7226 | [6 empty] | 95.5483 | 55.9505 | 423.7718 | [5 empty] | -17.2163 | -124.6392 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.2364 | 56.211 | 419.034 | [7 empty] | -17.125 | -123.8724 | 0.7723 | 4.391e+18 | 0.1731 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -84.7397 | 50.8617 | 60.035 | 4091.2645 | 21.5848 | [6 empty] | 22.6501 | 40.6621 | 8.6664 | [5 empty] | -29.3564 | 27.6908 | 3674.1243 | [5 empty] | 22.2475 | 40.0451 | 8.733 | [7 empty] | -29.3255 | 27.2921 | 0.3999 | 3691.2492 | 0.3079 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -80.9985 | 31.8816 | 53.0326 | 4994.7794 | 21.9609 | [6 empty] | 23.7808 | 41.1413 | 14.3078 | [5 empty] | -28.8959 | 21.9933 | 4043.2879 | [5 empty] | 23.732 | 40.875 | 14.2597 | [7 empty] | -28.5678 | 21.8436 | 0.3607 | 4041.3562 | 0.1552 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -74.8373 | 0.4995 | 48.0982 | 7960.3682 | 22.7053 | [6 empty] | 25.9852 | 42.0755 | 25.306 | [5 empty] | -28.1001 | 11.8603 | 4911.2092 | [5 empty] | 25.8819 | 41.8723 | 24.6771 | [7 empty] | -27.8601 | 12.2741 | 0.4783 | 4857.7553 | 0.3252 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -67.9865 | -35.7083 | 51.8912 | 29755.3825 | 22.2633 | [6 empty] | 30.0138 | 43.7829 | 45.4054 | [5 empty] | -26.9238 | -3.9822 | 7197.6111 | [5 empty] | 29.9079 | 43.7333 | 44.6156 | [7 empty] | -26.8848 | -3.4118 | 0.5717 | 7076.865 | 0.3751 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -61.7264 | -71.1781 | 57.9095 | 4.391e+18 | 21.3686 | [6 empty] | 37.132 | 46.7997 | 80.9199 | [5 empty] | -25.4542 | -26.0357 | 19069.1865 | [5 empty] | 36.8249 | 46.5492 | 79.191 | [7 empty] | -25.3102 | -25.1942 | 0.8538 | 17850.8296 | 0.349 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.3387 | -104.9223 | 60.6708 | 4.391e+18 | 22.1522 | [6 empty] | 49.4743 | 52.0305 | 142.4984 | [5 empty] | -23.9703 | -53.6072 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.5 | 52.1135 | 140.4426 | [7 empty] | -23.6656 | -52.6973 | 0.9596 | 4.391e+18 | 0.1842 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.2199 | -134.5878 | 57.3112 | 4.391e+18 | 22.5245 | [6 empty] | 70.6466 | 61.0036 | 248.1321 | [5 empty] | -22.8878 | -85.3516 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.1725 | 60.9651 | 244.5811 | [7 empty] | -22.8767 | -84.3471 | 1.0045 | 4.391e+18 | 0.1377 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.5812 | -160.3636 | 48.3419 | 4.391e+18 | 21.2402 | [6 empty] | 106.3984 | 76.1556 | 426.5058 | [5 empty] | -22.6062 | -120.2476 | 4.391e+18 | [5 empty] | 106.1196 | 76.4108 | 418.4654 | [7 empty] | -22.1215 | -118.6901 | 1.6312 | 4.391e+18 | 0.2584 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -105.3519 | 65.9021 | 70.0041 | 3999.4299 | 23.2633 | [6 empty] | 41.8216 | 76.3632 | 13.4974 | [5 empty] | -40.4291 | 39.7183 | 3590.7748 | [5 empty] | 41.052 | 75.7762 | 13.9092 | [7 empty] | -41.1665 | 39.2992 | 0.8482 | 3621.299 | 0.5064 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -102.328 | 50.8976 | 64.1457 | 4501.6256 | 23.6465 | [6 empty] | 42.9523 | 76.8424 | 19.1387 | [5 empty] | -40.0642 | 35.474 | 3774.7819 | [5 empty] | 42.7194 | 76.5206 | 19.1581 | [7 empty] | -40.0965 | 35.3456 | 0.1324 | 3780.0563 | 0.105 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.0242 | 24.5426 | 57.7087 | 5822.7488 | 24.4618 | [6 empty] | 45.1567 | 77.7767 | 30.137 | [5 empty] | -39.3974 | 27.6154 | 4171.2025 | [5 empty] | 45.4727 | 77.7768 | 30.0393 | [7 empty] | -38.8559 | 27.6101 | 0.5416 | 4157.9844 | 0.2113 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -90.4972 | -8.4548 | 57.0131 | 9269.937 | 25.2044 | [6 empty] | 49.1852 | 79.484 | 50.2363 | [5 empty] | -38.3133 | 14.5087 | 5043.2221 | [5 empty] | 49.3115 | 79.1901 | 50.8603 | [7 empty] | -37.9052 | 13.9134 | 0.7218 | 5079.2343 | 0.337 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -83.8407 | -43.4572 | 60.5329 | 28839.001 | 23.6231 | [6 empty] | 56.3035 | 82.5008 | 85.7508 | [5 empty] | -36.7401 | -5.434 | 7228.9174 | [5 empty] | 56.5173 | 82.2761 | 84.9322 | [7 empty] | -36.0743 | -5.1806 | 0.7124 | 7155.0576 | 0.2713 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -77.4342 | -78.9891 | 62.7302 | 4.391e+18 | 21.7812 | [6 empty] | 68.6458 | 87.7316 | 147.3294 | [5 empty] | -34.7485 | -33.0217 | 17172.4158 | [5 empty] | 68.5546 | 87.773 | 146.7863 | [7 empty] | -34.8205 | -32.7543 | 0.2769 | 16933.5422 | 0.1286 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -71.9547 | -111.7463 | 59.0719 | 4.391e+18 | 22.001 | [6 empty] | 89.8181 | 96.7047 | 252.9631 | [5 empty] | -32.6388 | -67.6584 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.4987 | 96.8459 | 251.733 | [7 empty] | -32.924 | -67.1684 | 0.5669 | 4.391e+18 | 0.2275 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -67.8431 | -140.8537 | 49.8397 | 4.391e+18 | 22.514 | [6 empty] | 125.5699 | 111.8568 | 431.3368 | [5 empty] | -30.9216 | -107.3753 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.3034 | 112.1594 | 426.504 | [7 empty] | -30.8319 | -106.212 | 1.1668 | 4.391e+18 | 0.1296 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -124.7766 | 79.7026 | 76.4371 | 3952.9221 | 19.6819 | [6 empty] | 75.0629 | 138.2655 | 21.8738 | [5 empty] | -53.0836 | 53.193 | 3549.5505 | [5 empty] | 75.6092 | 137.789 | 21.1603 | [7 empty] | -51.9043 | 53.3178 | 1.1859 | 3525.5936 | 0.4643 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -122.3121 | 67.5665 | 71.6686 | 4272.7311 | 20.1681 | [6 empty] | 76.1937 | 138.7447 | 27.5152 | [5 empty] | -52.8075 | 50.0877 | 3647.8562 | [5 empty] | 76.6634 | 138.2802 | 26.7869 | [7 empty] | -51.7418 | 50.229 | 1.075 | 3624.489 | 0.417 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -117.791 | 45.4484 | 65.5145 | 5035.3335 | 21.1684 | [6 empty] | 78.398 | 139.6789 | 38.5134 | [5 empty] | -52.2882 | 44.2085 | 3850.2731 | [5 empty] | 78.581 | 139.5031 | 37.6718 | [7 empty] | -51.8116 | 44.5499 | 0.5863 | 3828.8154 | 0.2868 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -111.9001 | 16.3447 | 63.0297 | 6617.2764 | 22.5057 | [6 empty] | 82.4266 | 141.3863 | 58.6128 | [5 empty] | -51.3997 | 34.0209 | 4260.3428 | [5 empty] | 82.598 | 141.407 | 57.6394 | [7 empty] | -51.0892 | 34.4799 | 0.5542 | 4233.3541 | 0.2719 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -105.44 | -16.3059 | 64.9746 | 10284.2898 | 23.0617 | [6 empty] | 89.5448 | 144.4031 | 94.1273 | [5 empty] | -49.9983 | 17.5751 | 5130.0057 | [5 empty] | 89.0285 | 143.6074 | 92.9224 | [7 empty] | -49.8214 | 17.8435 | 0.3215 | 5108.4688 | 0.1977 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -98.7578 | -51.2883 | 67.3126 | 29060.6136 | 20.2452 | [6 empty] | 101.8871 | 149.6339 | 155.7058 | [5 empty] | -47.9828 | -7.0969 | 7244.8912 | [5 empty] | 102.0472 | 149.6051 | 154.7636 | [7 empty] | -47.6897 | -6.7713 | 0.4381 | 7192.61 | 0.164 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -92.5919 | -85.0143 | 64.4255 | 2.1955e+18 | 17.7327 | [6 empty] | 123.0595 | 158.607 | 261.3395 | [5 empty] | -45.409 | -41.1462 | 16146.9374 | [5 empty] | 122.9863 | 159.0146 | 260.2921 | [7 empty] | -45.6277 | -40.6299 | 0.5607 | 15828.4099 | 0.2439 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -87.3966 | -116.3555 | 55.4085 | 4.391e+18 | 18.9916 | [6 empty] | 158.8113 | 173.759 | 439.7133 | [5 empty] | -42.6271 | -83.7091 | 4.391e+18 | [5 empty] | 159.2044 | 174.4398 | 433.2249 | [7 empty] | -42.1206 | -81.9866 | 1.7954 | 4.391e+18 | 0.2251 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -143.0999 | 92.5182 | 79.0881 | 3926.1013 | 15.8578 | [6 empty] | 132.0862 | 244.4545 | 36.243 | [5 empty] | -67.7244 | 68.5708 | 3527.8035 | [5 empty] | 130.5874 | 243.1521 | 36.7076 | [7 empty] | -68.3617 | 68.2652 | 0.7067 | 3541.4568 | 0.304 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -141.0205 | 82.4395 | 75.2477 | 4148.1127 | 16.4851 | [6 empty] | 133.2169 | 244.9337 | 41.8844 | [5 empty] | -67.52 | 66.3183 | 3582.4371 | [5 empty] | 131.8835 | 243.6448 | 42.2081 | [7 empty] | -67.9975 | 66.0443 | 0.5505 | 3593.6858 | 0.2485 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -137.1314 | 63.6714 | 70.0218 | 4649.3053 | 17.7468 | [6 empty] | 135.4213 | 245.868 | 52.8826 | [5 empty] | -67.1296 | 62.0001 | 3692.2526 | [5 empty] | 133.6557 | 244.2906 | 53.6702 | [7 empty] | -67.8611 | 61.5179 | 0.8762 | 3712.8917 | 0.3817 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -131.8827 | 38.1622 | 67.4127 | 5588.3008 | 19.4528 | [6 empty] | 139.4499 | 247.5753 | 72.982 | [5 empty] | -66.4423 | 54.3496 | 3904.913 | [5 empty] | 140.5561 | 247.6811 | 71.8511 | [7 empty] | -65.4313 | 54.661 | 1.0579 | 3881.5425 | 0.3636 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -125.8868 | 8.4548 | 69.0266 | 7328.5683 | 21.1799 | [6 empty] | 146.5681 | 250.5921 | 108.4965 | [5 empty] | -65.3056 | 41.5394 | 4321.8995 | [5 empty] | 146.8839 | 250.4006 | 108.8014 | [7 empty] | -64.9592 | 41.3409 | 0.3992 | 4323.6416 | 0.0935 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -119.3355 | -24.7052 | 72.2673 | 11332.5333 | 21.4674 | [6 empty] | 158.9104 | 255.8229 | 170.075 | [5 empty] | -63.5415 | 21.2251 | 5187.4239 | [5 empty] | 158.3683 | 254.9433 | 170.7655 | [7 empty] | -63.5608 | 20.7896 | 0.4359 | 5210.8756 | 0.2016 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -112.9528 | -57.9516 | 71.3542 | 28177.0837 | 16.6515 | [6 empty] | 180.0828 | 264.796 | 275.7087 | [5 empty] | -61.0149 | -9.0244 | 7253.4538 | [5 empty] | 179.3322 | 264.5717 | 274.5088 | [7 empty] | -61.3527 | -8.7028 | 0.4665 | 7235.0313 | 0.2039 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.1465 | -89.9396 | 63.2453 | 2.1955e+18 | 13.4526 | [6 empty] | 215.8346 | 279.948 | 454.0824 | [5 empty] | -57.7942 | -50.3881 | 15391.4317 | [5 empty] | 215.501 | 280.2258 | 446.1525 | [7 empty] | -57.5402 | -48.524 | 1.8813 | 14530.2949 | 0.4977 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -160.7599 | 104.7786 | 78.3076 | 3908.4297 | 12.8344 | [6 empty] | 228.3761 | 423.7659 | 60.5069 | [5 empty] | -84.682 | 86.225 | 3515.9226 | [5 empty] | 230.9533 | 425.3942 | 60.3579 | [7 empty] | -83.6777 | 86.3027 | 1.0073 | 3505.7356 | 0.2664 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -158.9732 | 96.2699 | 75.3511 | 4070.5276 | 13.616 | [6 empty] | 229.5068 | 424.2451 | 66.1483 | [5 empty] | -84.5321 | 84.5951 | 3547.1374 | [5 empty] | 232.4429 | 425.9853 | 66.1056 | [7 empty] | -83.3535 | 84.6323 | 1.1792 | 3535.9648 | 0.2961 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -155.5952 | 80.1732 | 71.3633 | 4424.7781 | 15.1408 | [6 empty] | 231.7112 | 425.1794 | 77.1465 | [5 empty] | -84.2433 | 81.4485 | 3609.065 | [5 empty] | 233.9291 | 426.4491 | 76.7253 | [7 empty] | -83.3139 | 81.5843 | 0.9393 | 3597.7525 | 0.2597 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -150.9823 | 57.8794 | 69.6023 | 5048.4368 | 17.1441 | [6 empty] | 235.7397 | 426.8867 | 97.2459 | [5 empty] | -83.727 | 75.8018 | 3726.0421 | [5 empty] | 238.7526 | 429.3871 | 96.372 | [7 empty] | -82.7838 | 76.2228 | 1.033 | 3708.6292 | 0.3517 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -145.4771 | 31.0619 | 71.7816 | 6096.9235 | 19.3229 | [6 empty] | 242.858 | 429.9035 | 132.7604 | [5 empty] | -82.8493 | 66.1383 | 3945.4876 | [5 empty] | 245.3508 | 432.1593 | 131.6149 | [7 empty] | -82.1371 | 66.6546 | 0.8797 | 3926.1305 | 0.3197 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -139.2806 | 0.3008 | 76.4454 | 8019.1127 | 21.3612 | [6 empty] | 255.2003 | 435.1343 | 194.3389 | [5 empty] | -81.4245 | 50.2664 | 4367.9936 | [5 empty] | 255.8802 | 436.5562 | 195.1514 | [7 empty] | -81.6336 | 50.2995 | 0.2117 | 4370.289 | 0.0834 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -132.9604 | -31.5464 | 78.2555 | 12032.8224 | 20.7311 | [6 empty] | 276.3726 | 444.1074 | 299.9726 | [5 empty] | -79.2336 | 25.3514 | 5234.4494 | [5 empty] | 279.1028 | 446.3264 | 296.047 | [7 empty] | -78.2765 | 26.5295 | 1.5179 | 5169.0857 | 0.5667 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -126.8438 | -63.3147 | 72.6749 | 26329.0446 | 13.7366 | [6 empty] | 312.1244 | 459.2594 | 478.3463 | [5 empty] | -76.1295 | -11.2599 | 7258.1722 | [5 empty] | 313.7702 | 461.0435 | 474.3537 | [7 empty] | -75.6711 | -10.1589 | 1.1926 | 7156.4323 | 0.4309 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1114 | -9.2327 | 7.2361 | 6.4036e+17 | 12.1742 | [6 empty] | 2.9966 | 1.9936 | 3.377 | [5 empty] | 2.7521 | -2.8236 | 8874.6049 | [5 empty] | 3.0474 | 2.1312 | 3.3753 | [7 empty] | 2.5811 | -2.6817 | 0.2223 | 8224.869 | 0.6075 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.3992 | -26.8587 | 18.8972 | 2.9273e+18 | 13.3207 | [6 empty] | 4.1273 | 2.4728 | 9.0183 | [5 empty] | 1.6065 | -7.9781 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.3488 | 2.7087 | 8.633 | [7 empty] | 1.9548 | -7.7705 | 0.4055 | 2.9273e+18 | 0.9325 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9372 | -50.9321 | 35.5628 | 2.9273e+18 | 13.0884 | [6 empty] | 6.3317 | 3.4071 | 20.0166 | [5 empty] | 0.4354 | -15.3958 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.4659 | 3.6167 | 19.911 | [7 empty] | 0.4018 | -15.6778 | 0.284 | 4.391e+18 | 0.3687 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.7731 | -75.6293 | 48.6242 | 4.391e+18 | 12.9254 | [6 empty] | 10.3602 | 5.1144 | 40.1159 | [5 empty] | -0.9518 | -27.0871 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.5639 | 5.3304 | 40.4357 | [7 empty] | -1.0243 | -27.7435 | 0.6604 | 2.9273e+18 | 0.3044 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2123 | -99.1802 | 55.0216 | 2.9273e+18 | 12.5488 | [6 empty] | 17.4785 | 8.1312 | 75.6304 | [5 empty] | -2.8085 | -44.264 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.5661 | 8.3042 | 74.0772 | [7 empty] | -2.5434 | -44.1623 | 0.2839 | 4.391e+18 | 0.3393 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.5532 | -122.2771 | 56.6345 | 2.9273e+18 | 11.7873 | [6 empty] | 29.8207 | 13.362 | 137.209 | [5 empty] | -5.0947 | -65.7484 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.8336 | 13.5089 | 135.2403 | [7 empty] | -4.8767 | -65.5224 | 0.314 | 4.391e+18 | 0.217 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.6295 | -143.9392 | 52.2133 | 2.9273e+18 | 10.2879 | [6 empty] | 50.9931 | 22.3351 | 242.8427 | [5 empty] | -7.7945 | -91.8029 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.8978 | 22.3973 | 238.9671 | [7 empty] | -7.3755 | -91.2693 | 0.6785 | 2.9273e+18 | 0.2366 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.6187 | -164.3695 | 41.6819 | 4.391e+18 | 7.9458 | [6 empty] | 86.7449 | 37.4872 | 421.2164 | [5 empty] | -10.9174 | -122.7223 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.7943 | 37.7014 | 417.4768 | [7 empty] | -10.6091 | -122.3885 | 0.4544 | 2.9273e+18 | 0.1547 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.7607 | 8.4175 | 4.3507 | 3036.1671 | 5.9986 | [6 empty] | 3.8464 | 4.2981 | 1.2135 | [5 empty] | 0.399 | 4.2242 | 3139.6123 | [5 empty] | 4.1741 | 4.3788 | 1.5867 | [7 empty] | 1.2732 | 3.4836 | 1.1458 | 3241.3215 | 2.3859 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2305 | -31.6779 | 24.4759 | 4.391e+18 | 12.1531 | [6 empty] | 5.479 | 4.9901 | 9.359 | [5 empty] | -0.6927 | -7.334 | 16928.5571 | [5 empty] | 5.8752 | 5.1883 | 8.9519 | [7 empty] | 0.3536 | -6.7907 | 1.179 | 12377.9068 | 1.9808 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.3956 | -57.6389 | 40.2349 | 2.9273e+18 | 12.8875 | [6 empty] | 7.6834 | 5.9243 | 20.3572 | [5 empty] | -1.6603 | -17.5777 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.9784 | 6.1104 | 20.1335 | [7 empty] | -1.1734 | -17.4363 | 0.507 | 2.9273e+18 | 0.7102 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3093 | -81.5115 | 50.9548 | 2.9273e+18 | 13.1077 | [6 empty] | 11.712 | 7.6317 | 40.4566 | [5 empty] | -2.9042 | -30.7475 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.8357 | 7.7309 | 40.3547 | [7 empty] | -2.7878 | -30.7549 | 0.1167 | 4.391e+18 | 0.1597 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.0641 | -103.9457 | 56.8131 | 4.391e+18 | 12.7523 | [6 empty] | 18.8302 | 10.6484 | 75.971 | [5 empty] | -4.4694 | -47.3187 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.8967 | 10.71 | 74.7857 | [7 empty] | -4.1419 | -46.9705 | 0.478 | 2.9273e+18 | 0.2955 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -10.9092 | -126.1182 | 58.3556 | 2.9273e+18 | 11.9814 | [6 empty] | 31.1725 | 15.8793 | 137.5496 | [5 empty] | -6.4168 | -67.9358 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.2057 | 15.9356 | 137.6513 | [7 empty] | -6.4608 | -67.9918 | 0.0713 | 4.391e+18 | 0.0537 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.633 | -147.0871 | 54.0001 | 4.391e+18 | 10.463 | [6 empty] | 52.3448 | 24.8524 | 243.1833 | [5 empty] | -8.8052 | -93.2228 | 4.391e+18 | [5 empty] | 52.0825 | 24.8957 | 238.1999 | [7 empty] | -8.3714 | -92.4201 | 0.9124 | 2.9273e+18 | 0.2656 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.3835 | -166.9845 | 43.4836 | 4.391e+18 | 8.0422 | [6 empty] | 88.0966 | 40.0044 | 421.557 | [5 empty] | -11.6731 | -123.5854 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.8477 | 40.1878 | 415.1317 | [7 empty] | -11.2722 | -122.8715 | 0.8188 | 2.9273e+18 | 0.2099 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.2005 | 25.5505 | 27.0758 | 3640.1995 | 13.8354 | [6 empty] | 6.8917 | 9.9692 | 1.9809 | [5 empty] | -7.0423 | 11.522 | 3359.2254 | [5 empty] | 6.8819 | 9.926 | 2.3125 | [7 empty] | -7.1265 | 10.8559 | 0.6714 | 3450.532 | 0.6441 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.1665 | 14.2877 | 23.2273 | 4642.4026 | 14.1167 | [6 empty] | 7.3936 | 10.1819 | 4.485 | [5 empty] | -7.0397 | 7.2227 | 4029.7128 | [5 empty] | 7.3095 | 10.0975 | 4.6379 | [7 empty] | -7.191 | 6.8777 | 0.3767 | 4100.829 | 0.4447 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.4813 | -15.3692 | 23.3324 | 14963.3628 | 14.0662 | [6 empty] | 8.5243 | 10.6611 | 10.1263 | [5 empty] | -7.0636 | -1.0447 | 6166.4783 | [5 empty] | 8.385 | 10.5458 | 10.3967 | [7 empty] | -7.3639 | -1.5332 | 0.5733 | 6406.3406 | 0.5804 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.441 | -50.726 | 40.316 | 4.391e+18 | 13.7204 | [6 empty] | 10.7287 | 11.5953 | 21.1246 | [5 empty] | -7.1838 | -13.4084 | 19410.7145 | [5 empty] | 10.7744 | 11.558 | 21.424 | [7 empty] | -7.0752 | -13.7764 | 0.3836 | 20887.047 | 0.4197 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.5012 | -81.4216 | 53.8254 | 2.9273e+18 | 14.0017 | [6 empty] | 14.7573 | 13.3027 | 41.2239 | [5 empty] | -7.5156 | -29.1861 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.6316 | 13.187 | 40.207 | [7 empty] | -7.2419 | -28.5655 | 0.6783 | 4.391e+18 | 0.3113 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.6099 | -107.2557 | 60.5893 | 4.391e+18 | 13.9753 | [6 empty] | 21.8755 | 16.3195 | 76.7384 | [5 empty] | -8.1933 | -47.7517 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.0502 | 16.4784 | 75.3499 | [7 empty] | -7.7475 | -47.0762 | 0.8093 | 4.391e+18 | 0.4186 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.5517 | -130.8882 | 62.4469 | 2.9273e+18 | 13.4274 | [6 empty] | 34.2178 | 21.5503 | 138.317 | [5 empty] | -9.3362 | -69.2825 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.3097 | 21.6759 | 138.1808 | [7 empty] | -9.3331 | -69.2333 | 0.0493 | 2.9273e+18 | 0.0704 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -19.9237 | -152.2343 | 58.2653 | 4.391e+18 | 12.0161 | [6 empty] | 55.3902 | 30.5234 | 243.9507 | [5 empty] | -11.0371 | -94.6507 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.2976 | 30.6255 | 241.6897 | [7 empty] | -10.8907 | -94.2183 | 0.4565 | 2.9273e+18 | 0.1238 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.7662 | -172.0272 | 47.8911 | 2.9273e+18 | 9.5909 | [6 empty] | 91.1419 | 45.6754 | 422.3244 | [5 empty] | -13.3493 | -124.714 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.2022 | 45.9441 | 418.0767 | [7 empty] | -13.0056 | -124.1839 | 0.6317 | 2.9273e+18 | 0.1786 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -56.9776 | 41.5793 | 45.6182 | 3766.5156 | 17.8986 | [6 empty] | 12.8288 | 21.0252 | 3.477 | [5 empty] | -16.6001 | 20.3501 | 3435.3143 | [5 empty] | 12.7849 | 20.8329 | 3.5975 | [7 empty] | -16.3308 | 19.9903 | 0.4494 | 3447.9222 | 0.2804 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.0516 | 33.7488 | 43.0592 | 4163.6364 | 18.1408 | [6 empty] | 13.3307 | 21.2379 | 5.9811 | [5 empty] | -16.4397 | 16.867 | 3730.1359 | [5 empty] | 13.1401 | 20.9779 | 5.9489 | [7 empty] | -16.4274 | 16.7048 | 0.1627 | 3738.772 | 0.1517 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -51.7806 | 9.4394 | 35.6593 | 6148.2021 | 18.3779 | [6 empty] | 14.4614 | 21.7171 | 11.6224 | [5 empty] | -16.122 | 9.6653 | 4518.7069 | [5 empty] | 14.2506 | 21.5346 | 11.3614 | [7 empty] | -16.2551 | 9.8564 | 0.2329 | 4498.9245 | 0.2085 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.4266 | -26.3922 | 39.0835 | 22125.9395 | 18.4886 | [6 empty] | 16.6658 | 22.6514 | 22.6206 | [5 empty] | -15.6414 | -2.3134 | 6712.7023 | [5 empty] | 17.0005 | 22.6912 | 22.0999 | [7 empty] | -14.6355 | -1.8461 | 1.1091 | 6496.3348 | 0.7751 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.3345 | -62.7543 | 50.7143 | 4.391e+18 | 17.7251 | [6 empty] | 20.6943 | 24.3587 | 42.72 | [5 empty] | -15.0823 | -19.3636 | 18507.0832 | [5 empty] | 20.8379 | 24.2839 | 42.1531 | [7 empty] | -14.4423 | -19.044 | 0.7154 | 17489.7913 | 0.492 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.3824 | -94.984 | 58.7871 | 4.391e+18 | 18.0297 | [6 empty] | 27.8126 | 27.3755 | 78.2345 | [5 empty] | -14.6444 | -40.7723 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.6992 | 27.3339 | 76.3103 | [7 empty] | -14.321 | -39.734 | 1.0875 | 4.391e+18 | 0.2781 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.6621 | -123.9899 | 61.8315 | 4.391e+18 | 17.8171 | [6 empty] | 40.1549 | 32.6063 | 139.8131 | [5 empty] | -14.5919 | -65.5064 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.3919 | 32.7037 | 138.5044 | [7 empty] | -14.1008 | -65.0017 | 0.7042 | 4.391e+18 | 0.355 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -32.9347 | -149.0159 | 58.5055 | 2.9273e+18 | 16.6477 | [6 empty] | 61.3272 | 41.5794 | 245.4468 | [5 empty] | -15.1622 | -93.2751 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.9795 | 41.5416 | 242.6127 | [7 empty] | -15.0864 | -92.6046 | 0.6748 | 2.9273e+18 | 0.1178 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.2628 | -171.1223 | 49.1163 | 2.9273e+18 | 14.6455 | [6 empty] | 97.079 | 56.7314 | 423.8205 | [5 empty] | -16.5035 | -124.603 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.7318 | 56.9464 | 415.2797 | [7 empty] | -15.9631 | -123.2501 | 1.4568 | 4.391e+18 | 0.2836 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -80.4975 | 56.212 | 59.2736 | 3810.0948 | 21.1127 | [6 empty] | 23.6789 | 41.2302 | 6.2111 | [5 empty] | -27.1773 | 30.3215 | 3467.3765 | [5 empty] | 23.3555 | 40.4838 | 6.4511 | [7 empty] | -26.769 | 29.6336 | 0.8 | 3485.531 | 0.4707 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -79.8033 | 50.5264 | 57.5251 | 4018.7159 | 21.4099 | [6 empty] | 24.1808 | 41.4429 | 8.7151 | [5 empty] | -27.0001 | 27.702 | 3612.816 | [5 empty] | 23.8889 | 40.9649 | 8.9314 | [7 empty] | -26.959 | 27.2192 | 0.4845 | 3635.4082 | 0.3535 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.151 | 31.5403 | 50.424 | 4896.3956 | 21.8281 | [6 empty] | 25.3115 | 41.9222 | 14.3565 | [5 empty] | -26.6245 | 22.0684 | 3970.7677 | [5 empty] | 25.8687 | 41.8044 | 14.0436 | [7 empty] | -25.067 | 22.0988 | 1.5579 | 3917.6069 | 0.7749 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -70.6907 | 0.1282 | 46.2719 | 7758.2409 | 22.8414 | [6 empty] | 27.5159 | 42.8564 | 25.3547 | [5 empty] | -25.9762 | 12.0321 | 4807.2006 | [5 empty] | 27.5341 | 42.5934 | 24.9129 | [7 empty] | -25.4167 | 12.1918 | 0.5818 | 4767.8953 | 0.3238 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -64.5274 | -35.9699 | 51.0108 | 26362.2881 | 22.4606 | [6 empty] | 31.5444 | 44.5637 | 45.4541 | [5 empty] | -25.0205 | -3.7006 | 6975.536 | [5 empty] | 31.6325 | 44.4423 | 45.246 | [7 empty] | -24.6227 | -3.6762 | 0.3985 | 6945.6025 | 0.2178 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -58.7981 | -71.2392 | 57.4312 | 4.391e+18 | 21.4785 | [6 empty] | 38.6626 | 47.5805 | 80.9686 | [5 empty] | -23.8363 | -25.6758 | 17293.9055 | [5 empty] | 38.672 | 47.5441 | 79.7379 | [7 empty] | -23.5168 | -24.999 | 0.7484 | 16341.3616 | 0.2467 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -53.9677 | -104.8088 | 60.3194 | 4.391e+18 | 22.2504 | [6 empty] | 51.0049 | 52.8113 | 142.5471 | [5 empty] | -22.6695 | -53.2447 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.7552 | 52.6498 | 141.0789 | [7 empty] | -22.5854 | -52.7264 | 0.5251 | 4.391e+18 | 0.0818 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.2305 | -134.318 | 56.825 | 4.391e+18 | 22.4392 | [6 empty] | 72.1773 | 61.7844 | 248.1809 | [5 empty] | -21.8909 | -85.0641 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.0466 | 61.7692 | 244.5343 | [7 empty] | -21.4972 | -84.0484 | 1.0893 | 4.391e+18 | 0.227 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -47.8506 | -160.0679 | 47.7004 | 2.9273e+18 | 20.9567 | [6 empty] | 107.9291 | 76.9365 | 426.5546 | [5 empty] | -21.865 | -120.0669 | 4.391e+18 | [5 empty] | 108.1993 | 77.5447 | 418.3547 | [7 empty] | -21.1339 | -118.3743 | 1.8438 | 4.391e+18 | 0.3823 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.0689 | 69.9467 | 69.2873 | 3829.6329 | 22.8332 | [6 empty] | 42.8503 | 76.9314 | 11.0421 | [5 empty] | -38.8393 | 41.6137 | 3482.551 | [5 empty] | 42.7269 | 76.4603 | 11.1054 | [7 empty] | -38.5116 | 41.3609 | 0.4139 | 3483.5356 | 0.1619 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -101.491 | 65.5764 | 67.9272 | 3956.5547 | 23.0504 | [6 empty] | 43.3522 | 77.1441 | 13.5461 | [5 empty] | -38.6882 | 39.6939 | 3559.2696 | [5 empty] | 43.2741 | 76.9231 | 13.6686 | [7 empty] | -38.5877 | 39.5085 | 0.2108 | 3563.834 | 0.1074 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -98.4586 | 50.5227 | 61.9545 | 4452.2134 | 23.4562 | [6 empty] | 44.4829 | 77.6233 | 19.1875 | [5 empty] | -38.3584 | 35.4786 | 3740.454 | [5 empty] | 44.3231 | 77.3754 | 19.3382 | [7 empty] | -38.372 | 35.276 | 0.2031 | 3749.0116 | 0.13 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -93.5419 | 24.0535 | 55.903 | 5763.1517 | 24.3815 | [6 empty] | 46.6873 | 78.5576 | 30.1857 | [5 empty] | -37.756 | 27.6693 | 4130.0959 | [5 empty] | 46.3655 | 78.176 | 30.4067 | [7 empty] | -37.896 | 27.376 | 0.325 | 4148.8253 | 0.2071 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -87.4319 | -8.9064 | 55.8576 | 9129.6921 | 25.3089 | [6 empty] | 50.7159 | 80.2649 | 50.2851 | [5 empty] | -36.7766 | 14.6331 | 4984.3851 | [5 empty] | 50.8438 | 80.1752 | 50.5333 | [7 empty] | -36.5238 | 14.3979 | 0.3453 | 4995.2785 | 0.146 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.1112 | -43.7073 | 59.7834 | 26845.2495 | 23.666 | [6 empty] | 57.8341 | 83.2817 | 85.7996 | [5 empty] | -35.3563 | -5.2294 | 7107.4635 | [5 empty] | 57.5123 | 83.0434 | 86.007 | [7 empty] | -35.6068 | -5.4352 | 0.3242 | 7156.7194 | 0.1467 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.1429 | -79.0061 | 62.1946 | 4.391e+18 | 21.736 | [6 empty] | 70.1764 | 88.5125 | 147.3781 | [5 empty] | -33.5627 | -32.7541 | 16378.7685 | [5 empty] | 70.1905 | 88.8459 | 146.8685 | [7 empty] | -33.7727 | -32.329 | 0.4741 | 16019.4845 | 0.2525 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -69.9945 | -111.5034 | 58.4418 | 4.391e+18 | 21.9462 | [6 empty] | 91.3488 | 97.4856 | 253.0118 | [5 empty] | -31.6766 | -67.3765 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.4207 | 97.7628 | 248.9221 | [7 empty] | -31.2975 | -65.9698 | 1.4569 | 4.391e+18 | 0.2038 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.0908 | -140.5911 | 49.0819 | 4.391e+18 | 22.2798 | [6 empty] | 127.1005 | 112.6376 | 431.3856 | [5 empty] | -30.1776 | -107.1355 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.2419 | 113.3032 | 427.7717 | [7 empty] | -30.1103 | -106.088 | 1.0496 | 4.391e+18 | 0.1715 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -122.2441 | 82.9685 | 75.8366 | 3839.8857 | 19.3224 | [6 empty] | 76.0917 | 138.8337 | 19.4185 | [5 empty] | -51.9321 | 54.5537 | 3490.2901 | [5 empty] | 75.6903 | 137.8143 | 18.9146 | [7 empty] | -51.5202 | 54.5524 | 0.4119 | 3481.1169 | 0.2361 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -121.7052 | 79.4482 | 74.6714 | 3924.4648 | 19.4939 | [6 empty] | 76.5936 | 139.0464 | 21.9226 | [5 empty] | -51.8139 | 53.1608 | 3532.4578 | [5 empty] | 76.6442 | 138.2691 | 21.1712 | [7 empty] | -51.0022 | 53.2907 | 0.822 | 3513.4108 | 0.3707 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -119.1477 | 67.2179 | 69.737 | 4242.3745 | 19.9749 | [6 empty] | 77.7243 | 139.5256 | 27.5639 | [5 empty] | -51.5523 | 50.0681 | 3629.9567 | [5 empty] | 78.1921 | 138.9444 | 28.1277 | [7 empty] | -50.5667 | 49.4714 | 1.1522 | 3632.3034 | 0.3028 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -114.8636 | 44.9792 | 63.8078 | 5005.1387 | 21.0459 | [6 empty] | 79.9287 | 140.4598 | 38.5621 | [5 empty] | -51.0604 | 44.2117 | 3830.5937 | [5 empty] | 80.9754 | 140.5264 | 38.1736 | [7 empty] | -49.7887 | 44.2573 | 1.2726 | 3806.9841 | 0.4314 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.2161 | 15.8462 | 61.7449 | 6576.493 | 22.509 | [6 empty] | 83.9573 | 142.1672 | 58.6615 | [5 empty] | -50.2188 | 34.0604 | 4236.6545 | [5 empty] | 84.7483 | 142.3272 | 58.1448 | [7 empty] | -49.3477 | 34.2484 | 0.8911 | 4211.3995 | 0.3357 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -102.9823 | -16.6579 | 64.0618 | 10162.8605 | 23.1879 | [6 empty] | 91.0755 | 145.184 | 94.176 | [5 empty] | -48.8913 | 17.6651 | 5096.2388 | [5 empty] | 91.3903 | 145.1448 | 93.5505 | [7 empty] | -48.433 | 17.8793 | 0.5058 | 5071.1957 | 0.2047 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -96.6176 | -51.4127 | 66.6384 | 27598.6042 | 20.2844 | [6 empty] | 103.4178 | 150.4148 | 155.7546 | [5 empty] | -46.9825 | -6.9489 | 7176.8646 | [5 empty] | 103.0806 | 150.0452 | 154.7342 | [7 empty] | -46.944 | -6.6882 | 0.2636 | 7146.9023 | 0.1429 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -90.7103 | -84.9265 | 63.7568 | 2.1955e+18 | 17.6745 | [6 empty] | 124.5902 | 159.3879 | 261.3883 | [5 empty] | -44.547 | -40.9505 | 15754.6026 | [5 empty] | 124.0655 | 159.5246 | 260.2679 | [7 empty] | -44.9868 | -40.4936 | 0.6341 | 15559.7026 | 0.3038 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -85.7112 | -116.0551 | 54.5663 | 4.391e+18 | 18.8964 | [6 empty] | 160.3419 | 174.5399 | 439.762 | [5 empty] | -41.9221 | -83.4975 | 4.391e+18 | [5 empty] | 160.5094 | 174.9327 | 434.2941 | [7 empty] | -41.5152 | -82.1132 | 1.4429 | 4.391e+18 | 0.1732 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -141.0786 | 95.2319 | 78.5063 | 3845.7237 | 15.4886 | [6 empty] | 133.115 | 245.0227 | 33.7877 | [5 empty] | -66.8931 | 69.5466 | 3494.4379 | [5 empty] | 133.4942 | 244.3473 | 33.4821 | [7 empty] | -66.12 | 69.4537 | 0.7786 | 3486.1771 | 0.2093 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -140.558 | 92.2997 | 77.4862 | 3905.8697 | 15.659 | [6 empty] | 133.6169 | 245.2354 | 36.2917 | [5 empty] | -66.8041 | 68.5408 | 3518.2267 | [5 empty] | 133.2231 | 244.1811 | 36.5165 | [7 empty] | -66.5594 | 68.2455 | 0.3835 | 3520.9535 | 0.134 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -138.3797 | 82.1277 | 73.4998 | 4127.4338 | 16.2817 | [6 empty] | 134.7476 | 245.7146 | 41.9331 | [5 empty] | -66.6058 | 66.2936 | 3572.6114 | [5 empty] | 134.4776 | 244.7573 | 42.0084 | [7 empty] | -66.2928 | 66.061 | 0.3899 | 3573.2243 | 0.1146 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -134.6581 | 63.2105 | 68.4421 | 4631.7702 | 17.6133 | [6 empty] | 136.952 | 246.6489 | 52.9313 | [5 empty] | -66.2269 | 61.9856 | 3681.9049 | [5 empty] | 136.6202 | 246.1759 | 53.7546 | [7 empty] | -66.324 | 61.591 | 0.4064 | 3693.2391 | 0.1907 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -129.5748 | 37.6407 | 66.16 | 5570.5353 | 19.4108 | [6 empty] | 140.9806 | 248.3562 | 73.0307 | [5 empty] | -65.5601 | 54.3521 | 3893.4815 | [5 empty] | 141.6317 | 248.1411 | 71.47 | [7 empty] | -64.722 | 54.7927 | 0.9469 | 3868.308 | 0.3646 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -123.7162 | 8.0483 | 68.0826 | 7292.548 | 21.2312 | [6 empty] | 148.0988 | 251.373 | 108.5452 | [5 empty] | -64.4571 | 41.5683 | 4308.1108 | [5 empty] | 147.9963 | 250.9634 | 108.2665 | [7 empty] | -64.2877 | 41.56 | 0.1695 | 4305.4038 | 0.0571 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -117.396 | -24.9074 | 71.5606 | 11210.6611 | 21.5991 | [6 empty] | 160.4411 | 256.6038 | 170.1237 | [5 empty] | -62.7453 | 21.2901 | 5167.8476 | [5 empty] | 159.6131 | 255.5626 | 170.8704 | [7 empty] | -62.9094 | 20.8176 | 0.5002 | 5196.0247 | 0.2373 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.2004 | -57.9241 | 70.6621 | 26978.2806 | 16.6844 | [6 empty] | 181.6134 | 265.5769 | 275.7575 | [5 empty] | -60.2936 | -8.9177 | 7214.6844 | [5 empty] | 181.6622 | 265.7226 | 271.7137 | [7 empty] | -59.9961 | -7.7691 | 1.1865 | 7095.5163 | 0.5054 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -105.5534 | -89.7536 | 62.4646 | 1.0978e+18 | 13.36 | [6 empty] | 217.3652 | 280.7289 | 454.1312 | [5 empty] | -57.1697 | -50.2461 | 15189.3889 | [5 empty] | 217.088 | 281.29 | 446.2984 | [7 empty] | -57.0149 | -48.3134 | 1.9389 | 14328.7898 | 0.5386 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -159.1167 | 107.1103 | 77.7024 | 3848.4262 | 12.415 | [6 empty] | 229.4049 | 424.3341 | 58.0516 | [5 empty] | -84.0817 | 86.926 | 3496.7233 | [5 empty] | 231.411 | 425.6452 | 58.0518 | [7 empty] | -83.3269 | 86.9594 | 0.7556 | 3489.6687 | 0.1945 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -158.6039 | 104.6083 | 76.826 | 3893.0585 | 12.6131 | [6 empty] | 229.9067 | 424.5468 | 60.5556 | [5 empty] | -84.0159 | 86.2 | 3510.4266 | [5 empty] | 231.1628 | 425.5167 | 61.1817 | [7 empty] | -83.6495 | 86.0694 | 0.389 | 3510.1253 | 0.0856 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -156.6906 | 95.9913 | 73.7118 | 4055.2194 | 13.3898 | [6 empty] | 231.0375 | 425.026 | 66.197 | [5 empty] | -83.8686 | 84.5724 | 3541.5604 | [5 empty] | 233.1242 | 426.3117 | 66.9706 | [7 empty] | -83.1084 | 84.3802 | 0.7841 | 3538.7991 | 0.1579 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -153.4549 | 79.7984 | 69.8891 | 4411.5687 | 14.9783 | [6 empty] | 233.2418 | 425.9602 | 77.1952 | [5 empty] | -83.5848 | 81.4302 | 3603.3227 | [5 empty] | 234.1069 | 426.5103 | 77.6596 | [7 empty] | -83.2887 | 81.3169 | 0.3171 | 3603.0699 | 0.0633 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -148.9415 | 57.3924 | 68.3857 | 5037.5002 | 17.0599 | [6 empty] | 237.2704 | 427.6676 | 97.2946 | [5 empty] | -83.0773 | 75.7912 | 3719.9734 | [5 empty] | 238.8972 | 429.4011 | 97.1614 | [7 empty] | -82.751 | 75.9958 | 0.3852 | 3713.2837 | 0.1554 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -143.5555 | 30.7412 | 70.8224 | 6075.3188 | 19.2874 | [6 empty] | 244.3886 | 430.6844 | 132.8091 | [5 empty] | -82.2146 | 66.1403 | 3938.7632 | [5 empty] | 245.4419 | 432.1649 | 132.2148 | [7 empty] | -82.1226 | 66.4889 | 0.3605 | 3930.0594 | 0.1485 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -137.5015 | 0.084 | 75.7223 | 7976.6138 | 21.4083 | [6 empty] | 256.7309 | 435.9152 | 194.3876 | [5 empty] | -80.814 | 50.2875 | 4359.8701 | [5 empty] | 258.6628 | 437.7806 | 193.8852 | [7 empty] | -80.3604 | 50.6353 | 0.5716 | 4344.4096 | 0.215 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -131.3479 | -31.572 | 77.5991 | 11895.4396 | 20.8267 | [6 empty] | 277.9033 | 444.8883 | 300.0214 | [5 empty] | -78.6604 | 25.3985 | 5222.9355 | [5 empty] | 280.7715 | 447.0162 | 295.5241 | [7 empty] | -77.5548 | 26.6746 | 1.6885 | 5151.4263 | 0.6236 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -125.368 | -63.0664 | 71.8876 | 25277.1104 | 13.7317 | [6 empty] | 313.6551 | 460.0403 | 478.3951 | [5 empty] | -75.6092 | -11.183 | 7235.7136 | [5 empty] | 315.0864 | 461.6441 | 471.7275 | [7 empty] | -75.0396 | -9.5865 | 1.695 | 7094.9919 | 0.6244 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.745 | -8.7387 | 28.8651 | 2244.3827 | 10.9322 | [6 empty] | 6.445 | 3.7529 | 3.4868 | [5 empty] | 10.6786 | -1.9958 | 1872.3775 | [5 empty] | 6.7489 | 4.059 | 3.371 | [7 empty] | 11.1486 | -1.4771 | 0.7 | 2162.0858 | 0.8518 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 24.8207 | -34.0659 | 30.4158 | 7.3183e+17 | 12.6603 | [6 empty] | 7.5757 | 4.2321 | 9.1281 | [5 empty] | 8.3072 | -8.5232 | 12898.893 | [5 empty] | 7.7852 | 4.4563 | 8.9888 | [7 empty] | 8.6314 | -8.2791 | 0.4058 | 11028.6216 | 0.5418 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.183 | -60.1545 | 42.9992 | 2.9273e+18 | 13.8053 | [6 empty] | 9.7801 | 5.1664 | 20.1264 | [5 empty] | 5.7345 | -17.8053 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.1123 | 5.4775 | 19.5332 | [7 empty] | 6.4191 | -17.5752 | 0.7222 | 2.9273e+18 | 0.7789 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.1711 | -83.8206 | 53.4312 | 2.9273e+18 | 13.9542 | [6 empty] | 13.8086 | 6.8737 | 40.2257 | [5 empty] | 3.1219 | -30.4765 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.8127 | 7.0015 | 40.5704 | [7 empty] | 2.7921 | -30.7409 | 0.4227 | 2.9273e+18 | 0.3713 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.505 | -106.0599 | 59.1732 | 2.9273e+18 | 13.5328 | [6 empty] | 20.9269 | 9.8905 | 75.7402 | [5 empty] | 0.3504 | -46.898 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.8094 | 9.9942 | 73.7579 | [7 empty] | 0.5734 | -46.3629 | 0.5798 | 2.9273e+18 | 0.3435 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.386 | -127.909 | 60.3436 | 2.9273e+18 | 12.7137 | [6 empty] | 33.2692 | 15.1213 | 137.3188 | [5 empty] | -2.6316 | -67.566 | 4.391e+18 | [5 empty] | 33.0472 | 15.1404 | 135.44 | [7 empty] | -2.5572 | -67.1576 | 0.4151 | 2.9273e+18 | 0.1565 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4054 | -148.4172 | 55.4533 | 2.9273e+18 | 11.1646 | [6 empty] | 54.4415 | 24.0944 | 242.9525 | [5 empty] | -5.8841 | -92.9659 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 54.0305 | 24.0743 | 238.2629 | [7 empty] | -5.5599 | -92.2018 | 0.8301 | 2.9273e+18 | 0.2187 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1053 | -168.105 | 44.6933 | 4.391e+18 | 8.7895 | [6 empty] | 90.1933 | 39.2464 | 421.3262 | [5 empty] | -9.4489 | -123.4319 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.9568 | 39.3414 | 416.2104 | [7 empty] | -9.1084 | -122.8656 | 0.6608 | 2.9273e+18 | 0.1643 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.757 | 10.3636 | 25.0751 | 2244.3827 | 11.519 | [6 empty] | 7.2948 | 6.0574 | 1.3234 | [5 empty] | 9.1652 | 5.4641 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.422 | 6.1107 | 1.6875 | [7 empty] | 9.1597 | 4.8148 | 0.6493 | 2244.3827 | 0.9691 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.5189 | -2.3161 | 20.6664 | 2587.8992 | 11.9361 | [6 empty] | 7.7967 | 6.2701 | 3.8274 | [5 empty] | 8.1548 | 1.2061 | 3316.1685 | [5 empty] | 7.8169 | 6.2992 | 3.7867 | [7 empty] | 8.1762 | 1.3151 | 0.1111 | 3286.138 | 0.1806 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.1914 | -30.2293 | 26.9057 | 38414.2697 | 13.8553 | [6 empty] | 8.9274 | 6.7493 | 9.4688 | [5 empty] | 6.3951 | -6.5614 | 7238.4908 | [5 empty] | 9.0792 | 6.8757 | 9.0128 | [7 empty] | 6.9126 | -5.8596 | 0.872 | 6596.5774 | 0.8011 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.6004 | -59.9209 | 42.682 | 2.9273e+18 | 14.7832 | [6 empty] | 11.1318 | 7.6836 | 20.467 | [5 empty] | 4.1043 | -17.5942 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 11.1582 | 7.7216 | 20.1951 | [7 empty] | 4.2442 | -17.3322 | 0.297 | 6.4036e+17 | 0.2201 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.3728 | -85.4159 | 53.9617 | 4.391e+18 | 14.5058 | [6 empty] | 15.1604 | 9.3909 | 40.5664 | [5 empty] | 1.5771 | -31.4841 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.031 | 9.4056 | 40.1371 | [7 empty] | 1.42 | -31.2126 | 0.3136 | 2.9273e+18 | 0.2142 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8392 | -108.1574 | 59.7774 | 2.9273e+18 | 13.8607 | [6 empty] | 22.2786 | 12.4077 | 76.0809 | [5 empty] | -1.0514 | -48.3804 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.0486 | 12.3582 | 74.9577 | [7 empty] | -1.0648 | -47.9323 | 0.4483 | 4.391e+18 | 0.1545 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.3989 | -130.1254 | 61.177 | 2.9273e+18 | 12.9669 | [6 empty] | 34.6209 | 17.6385 | 137.6594 | [5 empty] | -3.8191 | -68.9512 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.7233 | 17.7608 | 136.5139 | [7 empty] | -3.5774 | -68.7104 | 0.3412 | 2.9273e+18 | 0.1673 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.1628 | -150.5043 | 56.4916 | 2.9273e+18 | 11.3838 | [6 empty] | 55.7933 | 26.6116 | 243.2931 | [5 empty] | -6.8326 | -94.0136 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 55.8062 | 26.808 | 239.503 | [7 empty] | -6.401 | -93.4175 | 0.736 | 4.391e+18 | 0.2522 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.6874 | -170.0357 | 45.9074 | 2.9273e+18 | 8.9595 | [6 empty] | 91.545 | 41.7636 | 421.6668 | [5 empty] | -10.1776 | -124.131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.6381 | 42.0412 | 416.5815 | [7 empty] | -9.7031 | -123.5734 | 0.7322 | 2.9273e+18 | 0.2209 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0778 | 25.0688 | 13.2168 | 1914.289 | 11.7637 | [6 empty] | 10.3401 | 11.7284 | 2.0907 | [5 empty] | 1.1371 | 12.0389 | 1884.67 | [5 empty] | 10.5729 | 11.7156 | 2.3236 | [7 empty] | 1.9368 | 11.4906 | 0.9696 | 1883.2916 | 1.0706 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.299 | 14.707 | 7.3908 | 3545.8781 | 10.0365 | [6 empty] | 10.842 | 11.9411 | 4.5948 | [5 empty] | 0.7533 | 7.9759 | 3424.375 | [5 empty] | 10.9246 | 11.929 | 4.6227 | [7 empty] | 1.085 | 7.87 | 0.3481 | 3414.1753 | 0.4682 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.3622 | -48.6057 | 36.7122 | 2.9273e+18 | 15.7046 | [6 empty] | 14.1771 | 13.3546 | 21.2344 | [5 empty] | -1.1584 | -12.2642 | 10798.3036 | [5 empty] | 14.1456 | 13.352 | 21.725 | [7 empty] | -1.4799 | -12.754 | 0.5859 | 11407.7228 | 0.4328 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.6672 | -80.3639 | 52.4092 | 4.391e+18 | 15.4412 | [6 empty] | 18.2057 | 15.0619 | 41.3338 | [5 empty] | -2.6729 | -28.2986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.2732 | 15.0696 | 40.9529 | [7 empty] | -2.3781 | -28.036 | 0.3947 | 2.9273e+18 | 0.2834 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.4694 | -107.3176 | 60.2786 | 2.9273e+18 | 14.9714 | [6 empty] | 25.3239 | 18.0787 | 76.8482 | [5 empty] | -4.4713 | -47.3382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.3265 | 18.2875 | 75.4621 | [7 empty] | -4.3972 | -46.5545 | 0.7872 | 4.391e+18 | 0.2961 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.3624 | -131.7239 | 62.7124 | 2.9273e+18 | 14.2522 | [6 empty] | 37.6662 | 23.3095 | 138.4268 | [5 empty] | -6.5439 | -69.2819 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.9573 | 23.5513 | 136.9482 | [7 empty] | -6.0985 | -68.7977 | 0.6579 | 2.9273e+18 | 0.3063 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -13.977 | -153.2715 | 58.6245 | 4.391e+18 | 12.7842 | [6 empty] | 58.8386 | 32.2826 | 244.0605 | [5 empty] | -8.9601 | -94.8621 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.7076 | 32.3502 | 241.9089 | [7 empty] | -8.825 | -94.4266 | 0.456 | 4.391e+18 | 0.1129 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.7386 | -173.2738 | 48.4669 | 2.9273e+18 | 10.4105 | [6 empty] | 94.5903 | 47.4346 | 422.4342 | [5 empty] | -11.8036 | -124.9669 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.5585 | 47.7026 | 418.382 | [7 empty] | -11.5431 | -124.4321 | 0.5948 | 4.391e+18 | 0.1592 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.0329 | 40.6902 | 32.3122 | 3367.0103 | 16.4879 | [6 empty] | 16.2772 | 22.7844 | 3.5868 | [5 empty] | -9.8338 | 20.4643 | 3199.2128 | [5 empty] | 16.1838 | 22.592 | 3.8034 | [7 empty] | -9.7561 | 20.0094 | 0.4616 | 3224.1593 | 0.4021 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.0733 | 33.0584 | 29.8226 | 3719.309 | 16.5325 | [6 empty] | 16.7791 | 22.9972 | 6.0909 | [5 empty] | -9.8618 | 17.1283 | 3464.5388 | [5 empty] | 16.9279 | 22.9187 | 6.0029 | [7 empty] | -9.1849 | 17.0935 | 0.6778 | 3436.6036 | 0.4694 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -32.9349 | 9.775 | 23.011 | 5289.4703 | 17.3202 | [6 empty] | 17.9098 | 23.4764 | 11.7322 | [5 empty] | -9.9277 | 10.1857 | 4156.0499 | [5 empty] | 17.9594 | 23.4446 | 11.4255 | [7 empty] | -9.5889 | 10.494 | 0.458 | 4103.745 | 0.3985 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.2016 | -25.2273 | 31.7853 | 13167.1727 | 18.8576 | [6 empty] | 20.1142 | 24.4106 | 22.7304 | [5 empty] | -10.0645 | -1.4886 | 5974.3418 | [5 empty] | 19.9029 | 24.1076 | 22.6671 | [7 empty] | -9.974 | -1.7109 | 0.24 | 6021.9994 | 0.2689 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.3031 | -61.2442 | 46.9072 | 4.391e+18 | 18.0663 | [6 empty] | 24.1428 | 26.118 | 42.8298 | [5 empty] | -10.3313 | -18.3449 | 13276.79 | [5 empty] | 24.1898 | 26.1183 | 41.939 | [7 empty] | -9.9391 | -17.6637 | 0.786 | 12513.3681 | 0.3584 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.7176 | -93.6985 | 56.4764 | 4.391e+18 | 18.2755 | [6 empty] | 31.261 | 29.1347 | 78.3443 | [5 empty] | -10.8207 | -39.809 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.1433 | 29.1504 | 75.997 | [7 empty] | -10.4468 | -38.4707 | 1.3896 | 4.391e+18 | 0.3997 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -26.9274 | -123.1844 | 60.3285 | 4.391e+18 | 17.879 | [6 empty] | 43.6033 | 34.3656 | 139.9229 | [5 empty] | -11.6557 | -64.8208 | 4.391e+18 | [5 empty] | 43.5562 | 34.3012 | 139.2905 | [7 empty] | -11.5172 | -64.6269 | 0.2383 | 4.391e+18 | 0.0999 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.5171 | -148.4257 | 57.1329 | 4.391e+18 | 16.7041 | [6 empty] | 64.7756 | 43.3387 | 245.5566 | [5 empty] | -12.9738 | -92.9212 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.3552 | 43.407 | 239.9865 | [7 empty] | -12.6317 | -91.5347 | 1.428 | 4.391e+18 | 0.2742 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -26.8783 | -170.8028 | 47.8382 | 4.391e+18 | 14.8156 | [6 empty] | 100.5274 | 58.4907 | 423.9303 | [5 empty] | -14.8911 | -124.4909 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.2139 | 58.7942 | 416.7117 | [7 empty] | -14.5189 | -123.2999 | 1.2478 | 2.9273e+18 | 0.2393 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -63.8448 | 55.3619 | 48.809 | 3582.9095 | 20.4634 | [6 empty] | 27.1273 | 42.9895 | 6.3209 | [5 empty] | -21.9705 | 30.2848 | 3344.4807 | [5 empty] | 27.3165 | 42.6857 | 6.4106 | [7 empty] | -21.0361 | 29.9094 | 1.007 | 3334.6896 | 0.4036 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -63.6097 | 49.6469 | 47.1374 | 3782.8081 | 20.7152 | [6 empty] | 27.6292 | 43.2022 | 8.8249 | [5 empty] | -21.8752 | 27.7341 | 3481.9293 | [5 empty] | 27.7576 | 42.8761 | 8.8855 | [7 empty] | -21.0475 | 27.3895 | 0.8966 | 3474.0196 | 0.3702 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -60.8265 | 31.0419 | 40.1299 | 4571.9875 | 21.1432 | [6 empty] | 28.7599 | 43.6814 | 14.4663 | [5 empty] | -21.6743 | 22.2377 | 3817.7093 | [5 empty] | 28.8281 | 43.5069 | 15.1512 | [7 empty] | -21.4262 | 21.4329 | 0.8421 | 3862.8644 | 0.523 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.4094 | 0.1956 | 38.0903 | 7009.8586 | 22.8731 | [6 empty] | 30.9643 | 44.6157 | 25.4645 | [5 empty] | -21.3307 | 12.4103 | 4592.3604 | [5 empty] | 30.8119 | 44.4542 | 25.5342 | [7 empty] | -21.4211 | 12.2606 | 0.1749 | 4609.306 | 0.1288 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.3066 | -35.3334 | 45.7663 | 17935.6449 | 23.026 | [6 empty] | 34.9928 | 46.323 | 45.5639 | [5 empty] | -20.8354 | -3.0817 | 6536.9265 | [5 empty] | 35.2112 | 46.2618 | 44.3589 | [7 empty] | -20.0253 | -2.3062 | 1.1215 | 6356.2924 | 0.6154 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.3481 | -70.3165 | 53.9535 | 4.391e+18 | 21.8918 | [6 empty] | 42.1111 | 49.3398 | 81.0784 | [5 empty] | -20.2548 | -24.879 | 14477.3959 | [5 empty] | 42.0628 | 49.2461 | 80.8191 | [7 empty] | -20.1596 | -24.8017 | 0.1227 | 14407.2717 | 0.0567 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.1296 | -103.8541 | 57.7841 | 4.391e+18 | 22.3894 | [6 empty] | 54.4534 | 54.5706 | 142.6569 | [5 empty] | -19.7695 | -52.4328 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.7567 | 54.9932 | 141.2633 | [7 empty] | -19.5504 | -51.5784 | 0.8821 | 4.391e+18 | 0.2012 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.6085 | -133.2403 | 54.388 | 4.391e+18 | 22.1053 | [6 empty] | 75.6257 | 63.5437 | 248.2907 | [5 empty] | -19.6553 | -84.411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.4328 | 63.39 | 244.7775 | [7 empty] | -19.2134 | -83.5 | 1.0125 | 4.391e+18 | 0.2636 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.2384 | -159.064 | 45.159 | 4.391e+18 | 20.2488 | [6 empty] | 111.3775 | 78.6957 | 426.6644 | [5 empty] | -20.1966 | -119.6496 | 4.391e+18 | [5 empty] | 111.187 | 79.1243 | 418.5269 | [7 empty] | -19.7199 | -117.9902 | 1.7265 | 2.9273e+18 | 0.2825 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.0194 | 69.1958 | 60.7226 | 3685.8575 | 22.1874 | [6 empty] | 46.2987 | 78.6907 | 11.1519 | [5 empty] | -34.9636 | 41.5336 | 3415.8832 | [5 empty] | 46.0865 | 78.1493 | 11.3003 | [7 empty] | -34.7146 | 41.2061 | 0.4114 | 3420.7898 | 0.2006 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -88.6796 | 64.7338 | 59.3926 | 3811.8994 | 22.3774 | [6 empty] | 46.8006 | 78.9034 | 13.6559 | [5 empty] | -34.8469 | 39.6438 | 3490.2624 | [5 empty] | 46.3755 | 78.2993 | 13.9544 | [7 empty] | -34.9184 | 39.2214 | 0.4284 | 3505.9913 | 0.3048 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -85.9981 | 49.7832 | 53.3553 | 4280.1696 | 22.7521 | [6 empty] | 47.9313 | 79.3826 | 19.2973 | [5 empty] | -34.5924 | 35.4917 | 3665.5228 | [5 empty] | 48.1226 | 79.0565 | 19.2067 | [7 empty] | -33.8729 | 35.3399 | 0.7353 | 3655.0228 | 0.2657 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.2629 | 23.4877 | 48.3271 | 5509.6533 | 23.9128 | [6 empty] | 50.1357 | 80.3168 | 30.2955 | [5 empty] | -34.1277 | 27.7905 | 4040.9303 | [5 empty] | 50.0712 | 79.8014 | 29.852 | [7 empty] | -33.5612 | 27.8206 | 0.5673 | 4023.4887 | 0.2622 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -77.4511 | -8.9938 | 50.142 | 8476.1833 | 25.4031 | [6 empty] | 54.1643 | 82.0242 | 50.3949 | [5 empty] | -33.3733 | 14.9095 | 4858.2295 | [5 empty] | 54.0904 | 81.7663 | 50.886 | [7 empty] | -33.2949 | 14.4683 | 0.4481 | 4889.6146 | 0.2511 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.3303 | -43.403 | 55.6407 | 20668.0363 | 23.8555 | [6 empty] | 61.2825 | 85.041 | 85.9094 | [5 empty] | -32.2834 | -4.7749 | 6853.1597 | [5 empty] | 60.927 | 84.8494 | 86.0523 | [7 empty] | -32.6129 | -4.9089 | 0.3558 | 6891.7858 | 0.1544 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -67.5924 | -78.4769 | 59.0787 | 4.391e+18 | 21.6997 | [6 empty] | 73.6248 | 90.2718 | 147.4879 | [5 empty] | -30.92 | -32.1581 | 14888.937 | [5 empty] | 74.1279 | 90.5352 | 146.8766 | [7 empty] | -30.4487 | -31.8059 | 0.5884 | 14500.9032 | 0.2124 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.4579 | -110.5658 | 55.4233 | 4.391e+18 | 21.6044 | [6 empty] | 94.7972 | 99.2449 | 253.1217 | [5 empty] | -29.5241 | -66.7453 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.7925 | 99.5809 | 248.9662 | [7 empty] | -29.2516 | -65.2775 | 1.4928 | 4.391e+18 | 0.1908 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.4495 | -139.5049 | 45.8622 | 4.391e+18 | 21.4717 | [6 empty] | 130.5489 | 114.3969 | 431.4954 | [5 empty] | -28.5076 | -106.595 | 4.391e+18 | [5 empty] | 130.9921 | 115.3414 | 427.8262 | [7 empty] | -28.3614 | -105.4265 | 1.1776 | 4.391e+18 | 0.2188 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -111.7099 | 82.3113 | 68.5283 | 3742.0439 | 18.628 | [6 empty] | 79.5401 | 140.5929 | 19.5283 | [5 empty] | -49.0917 | 54.4708 | 3453.0961 | [5 empty] | 78.8791 | 139.6731 | 19.7817 | [7 empty] | -49.1823 | 54.1345 | 0.3483 | 3462.2882 | 0.2402 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -111.2998 | 78.6899 | 67.3653 | 3827.5131 | 18.7896 | [6 empty] | 80.042 | 140.8056 | 22.0324 | [5 empty] | -48.988 | 53.0908 | 3494.5384 | [5 empty] | 79.2644 | 139.7888 | 22.1719 | [7 empty] | -49.1259 | 52.7997 | 0.3221 | 3503.1037 | 0.2331 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -108.8571 | 66.4354 | 62.2988 | 4135.3308 | 19.2391 | [6 empty] | 81.1727 | 141.2848 | 27.6737 | [5 empty] | -48.7583 | 50.0258 | 3590.2907 | [5 empty] | 80.4048 | 140.3213 | 28.1913 | [7 empty] | -48.9765 | 49.54 | 0.5325 | 3607.4428 | 0.3253 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -105.3034 | 44.2296 | 56.977 | 4874.9131 | 20.4594 | [6 empty] | 83.3771 | 142.2191 | 38.6719 | [5 empty] | -48.3264 | 44.2199 | 3787.0712 | [5 empty] | 83.2169 | 141.9224 | 38.2203 | [7 empty] | -48.2166 | 44.3695 | 0.1855 | 3778.9983 | 0.1138 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -100.4787 | 15.3731 | 56.1252 | 6359.1116 | 22.2423 | [6 empty] | 87.4057 | 143.9264 | 58.7713 | [5 empty] | -47.5874 | 34.1492 | 4184.4499 | [5 empty] | 87.5737 | 143.5781 | 57.3575 | [7 empty] | -46.926 | 34.6719 | 0.843 | 4147.9227 | 0.3991 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.0468 | -16.8385 | 59.7394 | 9607.7533 | 23.4034 | [6 empty] | 94.5239 | 146.9432 | 94.2858 | [5 empty] | -46.422 | 17.8663 | 5022.2977 | [5 empty] | 95.3801 | 146.8835 | 93.0663 | [7 empty] | -45.2747 | 18.253 | 1.2108 | 4970.4982 | 0.4748 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -89.5734 | -51.3226 | 63.3071 | 22924.4174 | 20.4624 | [6 empty] | 106.8662 | 152.174 | 155.8644 | [5 empty] | -44.7479 | -6.6184 | 7030.0282 | [5 empty] | 106.9841 | 152.1774 | 153.1024 | [7 empty] | -44.3035 | -5.5837 | 1.1261 | 6894.5383 | 0.5197 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -84.4642 | -84.3075 | 60.5732 | 2.1955e+18 | 17.5146 | [6 empty] | 128.0386 | 161.1471 | 261.4981 | [5 empty] | -42.6179 | -40.5125 | 14953.6287 | [5 empty] | 128.2419 | 161.7881 | 259.3774 | [7 empty] | -42.6242 | -39.5938 | 0.9187 | 14424.8766 | 0.3214 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.1886 | -115.2034 | 51.2194 | 4.391e+18 | 18.4511 | [6 empty] | 163.7903 | 176.2991 | 439.8718 | [5 empty] | -40.341 | -83.0228 | 4.391e+18 | [5 empty] | 164.4427 | 177.1838 | 432.0398 | [7 empty] | -39.6222 | -80.9313 | 2.2116 | 4.391e+18 | 0.306 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -132.3313 | 94.6802 | 72.0551 | 3774.669 | 14.7132 | [6 empty] | 136.5634 | 246.782 | 33.8975 | [5 empty] | -64.8285 | 69.4746 | 3473.2827 | [5 empty] | 136.2662 | 245.598 | 33.6527 | [7 empty] | -64.3697 | 69.3234 | 0.4831 | 3469.5465 | 0.1482 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -131.8833 | 91.6371 | 71.021 | 3836.2663 | 14.8797 | [6 empty] | 137.0653 | 246.9947 | 36.4016 | [5 empty] | -64.7456 | 68.4743 | 3496.8374 | [5 empty] | 135.6189 | 245.2457 | 36.7107 | [7 empty] | -65.0424 | 68.1146 | 0.4663 | 3506.8223 | 0.2617 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -129.7127 | 81.3871 | 66.8897 | 4053.7752 | 15.4814 | [6 empty] | 138.196 | 247.4739 | 42.0429 | [5 empty] | -64.5608 | 66.2391 | 3550.6742 | [5 empty] | 137.2812 | 246.593 | 42.302 | [7 empty] | -64.885 | 66.0383 | 0.3814 | 3558.5933 | 0.1749 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -126.4513 | 62.3925 | 62.2452 | 4551.4949 | 16.9361 | [6 empty] | 140.4004 | 248.4081 | 53.0411 | [5 empty] | -64.2076 | 61.9536 | 3658.8171 | [5 empty] | 140.4337 | 247.8787 | 52.8167 | [7 empty] | -63.8466 | 61.8998 | 0.365 | 3654.8369 | 0.1025 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -121.9171 | 37.0214 | 60.8529 | 5459.6646 | 18.9463 | [6 empty] | 144.429 | 250.1155 | 73.1405 | [5 empty] | -63.586 | 54.3581 | 3868.0057 | [5 empty] | 144.6164 | 250.0748 | 71.561 | [7 empty] | -63.2503 | 54.9071 | 0.6435 | 3846.9318 | 0.2886 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -116.5646 | 7.5949 | 63.8385 | 7103.2266 | 21.1101 | [6 empty] | 151.5472 | 253.1323 | 108.655 | [5 empty] | -62.5577 | 41.6332 | 4277.4429 | [5 empty] | 152.3185 | 253.4156 | 108.3443 | [7 empty] | -62.0419 | 41.7327 | 0.5253 | 4266.0121 | 0.1688 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -110.9143 | -25.1228 | 68.2858 | 10723.204 | 21.8784 | [6 empty] | 163.8895 | 258.3631 | 170.2336 | [5 empty] | -60.9619 | 21.4359 | 5124.4644 | [5 empty] | 163.5396 | 257.7964 | 169.9973 | [7 empty] | -60.912 | 21.3723 | 0.0807 | 5126.8196 | 0.0546 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -105.3586 | -57.5934 | 67.6154 | 23318.388 | 16.7825 | [6 empty] | 185.0619 | 267.3362 | 275.8673 | [5 empty] | -58.6769 | -8.6786 | 7129.4552 | [5 empty] | 184.594 | 266.9267 | 273.6089 | [7 empty] | -58.6212 | -8.1564 | 0.5252 | 7080.7347 | 0.2406 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.2626 | -89.1743 | 59.3301 | 1.0978e+18 | 13.0334 | [6 empty] | 220.8136 | 282.4882 | 454.241 | [5 empty] | -55.7683 | -49.9275 | 14758.1828 | [5 empty] | 220.1579 | 282.4944 | 448.5957 | [7 empty] | -55.7634 | -48.6391 | 1.2884 | 14236.492 | 0.3798 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -151.5822 | 106.6225 | 71.7695 | 3794.0224 | 11.5051 | [6 empty] | 232.8533 | 426.0933 | 58.1614 | [5 empty] | -82.585 | 86.8678 | 3484.4814 | [5 empty] | 236.159 | 427.7633 | 57.394 | [7 empty] | -81.0907 | 87.0579 | 1.5064 | 3467.4158 | 0.4192 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -151.0955 | 104.0111 | 70.8631 | 3839.9318 | 11.7077 | [6 empty] | 233.3552 | 426.306 | 60.6654 | [5 empty] | -82.5218 | 86.1442 | 3498.1065 | [5 empty] | 235.8051 | 427.5777 | 60.3845 | [7 empty] | -81.4499 | 86.2105 | 1.074 | 3487.2117 | 0.2781 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -149.1843 | 95.325 | 67.672 | 4000.4187 | 12.4941 | [6 empty] | 234.4859 | 426.7852 | 66.3068 | [5 empty] | -82.3802 | 84.5218 | 3529.0599 | [5 empty] | 237.7153 | 428.3075 | 66.1258 | [7 empty] | -80.9216 | 84.5332 | 1.4587 | 3515.4534 | 0.3551 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -146.2476 | 78.9914 | 64.185 | 4355.7093 | 14.2203 | [6 empty] | 236.6903 | 427.7195 | 77.305 | [5 empty] | -82.1074 | 81.3895 | 3590.4547 | [5 empty] | 239.1659 | 429.9196 | 76.903 | [7 empty] | -81.4118 | 81.66 | 0.7463 | 3579.5201 | 0.2588 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -142.109 | 56.6947 | 63.4252 | 4969.0363 | 16.482 | [6 empty] | 240.7188 | 429.4268 | 97.4044 | [5 empty] | -81.6196 | 75.7677 | 3706.3797 | [5 empty] | 243.5656 | 431.4767 | 96.3791 | [7 empty] | -80.5946 | 76.1623 | 1.0983 | 3688.4551 | 0.3575 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.0467 | 30.1249 | 66.8 | 5979.8764 | 18.9498 | [6 empty] | 247.837 | 432.4436 | 132.9189 | [5 empty] | -80.7903 | 66.1451 | 3923.7107 | [5 empty] | 250.1098 | 434.2169 | 131.6593 | [7 empty] | -80.0177 | 66.6171 | 0.9054 | 3904.59 | 0.3138 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -131.537 | -0.2711 | 72.6269 | 7801.2853 | 21.3904 | [6 empty] | 260.1793 | 437.6744 | 194.4974 | [5 empty] | -79.4439 | 50.335 | 4341.707 | [5 empty] | 262.1425 | 439.3591 | 193.4686 | [7 empty] | -78.8687 | 50.7733 | 0.7232 | 4322.0308 | 0.2595 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -125.8418 | -31.4425 | 74.7804 | 11409.224 | 21.026 | [6 empty] | 281.3517 | 446.6475 | 300.1312 | [5 empty] | -77.3735 | 25.5043 | 5197.2451 | [5 empty] | 282.812 | 447.8864 | 297.0368 | [7 empty] | -76.821 | 26.3695 | 1.0266 | 5152.1724 | 0.3936 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -120.2727 | -62.7837 | 69.1455 | 22722.3034 | 13.7721 | [6 empty] | 317.1035 | 461.7996 | 478.5049 | [5 empty] | -74.4405 | -11.0101 | 7185.8315 | [5 empty] | 318.9031 | 463.8043 | 473.1197 | [7 empty] | -73.8997 | -9.5973 | 1.5127 | 7060.5772 | 0.5599 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 80.8705 | -1.8071 | 54.549 | 2244.3827 | 12.5184 | [6 empty] | 13.1679 | 7.1827 | 3.7009 | [5 empty] | 26.3588 | 0.2116 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.7086 | 7.1235 | 3.7695 | [7 empty] | 24.7215 | 0.2376 | 1.6376 | 2244.3827 | 0.6512 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.1223 | -27.7438 | 45.3777 | 5763.58 | 13.7529 | [6 empty] | 14.2986 | 7.6619 | 9.3422 | [5 empty] | 22.6263 | -7.2691 | 4237.6086 | [5 empty] | 14.0636 | 7.6988 | 9.0887 | [7 empty] | 21.9838 | -6.8044 | 0.793 | 4154.9804 | 0.5235 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 42.718 | -58.8814 | 47.7652 | 6.4036e+17 | 15.026 | [6 empty] | 16.503 | 8.5961 | 20.3404 | [5 empty] | 17.7195 | -18.1801 | 15842.345 | [5 empty] | 15.9485 | 8.4847 | 21.138 | [7 empty] | 15.7991 | -18.8168 | 2.0232 | 21641.6739 | 0.976 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.175 | -86.2712 | 56.3991 | 2.9273e+18 | 15.3695 | [6 empty] | 20.5315 | 10.3035 | 40.4398 | [5 empty] | 12.4429 | -32.1107 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.5875 | 10.4271 | 40.0925 | [7 empty] | 12.5383 | -31.8613 | 0.267 | 2.9273e+18 | 0.2027 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.5543 | -110.024 | 61.9924 | 2.9273e+18 | 15.0361 | [6 empty] | 27.6498 | 13.3203 | 75.9543 | [5 empty] | 7.3644 | -49.0499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.6928 | 13.4862 | 74.5253 | [7 empty] | 7.714 | -48.4981 | 0.6532 | 2.9273e+18 | 0.3145 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.0847 | -132.3494 | 63.3474 | 2.9273e+18 | 14.2411 | [6 empty] | 39.9921 | 18.5511 | 137.5329 | [5 empty] | 2.6075 | -69.5718 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.6874 | 18.5284 | 136.4774 | [7 empty] | 2.464 | -69.276 | 0.3287 | 2.9273e+18 | 0.1387 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7354 | -152.8419 | 58.8331 | 4.391e+18 | 12.7782 | [6 empty] | 61.1644 | 27.5242 | 243.1666 | [5 empty] | -1.9615 | -94.5145 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.7562 | 27.4247 | 239.6168 | [7 empty] | -1.7001 | -93.8562 | 0.7083 | 2.9273e+18 | 0.1676 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.394 | -172.2145 | 48.3665 | 4.391e+18 | 10.4637 | [6 empty] | 96.9162 | 42.6762 | 421.5403 | [5 empty] | -6.502 | -124.4969 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.8584 | 42.8195 | 417.7297 | [7 empty] | -6.1796 | -124.0539 | 0.5479 | 2.9273e+18 | 0.1445 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.745 | 12.9546 | 52.0229 | 2244.3827 | 13.85 | [6 empty] | 14.0177 | 9.4872 | 1.5374 | [5 empty] | 24.029 | 7.3126 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.2383 | 9.5572 | 1.8325 | [7 empty] | 24.2984 | 6.8057 | 0.5741 | 2244.3827 | 0.7363 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.7006 | 3.1639 | 47.2105 | 2244.3827 | 13.3149 | [6 empty] | 14.5196 | 9.6999 | 4.0415 | [5 empty] | 22.4904 | 3.3264 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.7527 | 9.8036 | 3.9772 | [7 empty] | 23.0654 | 3.4785 | 0.5948 | 2244.3827 | 0.2858 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.0215 | -22.7422 | 40.7837 | 5154.287 | 14.7628 | [6 empty] | 15.6503 | 10.1791 | 9.6828 | [5 empty] | 19.6129 | -4.3649 | 3927.6213 | [5 empty] | 15.4346 | 10.1268 | 9.9387 | [7 empty] | 18.8165 | -4.6816 | 0.8571 | 4127.5445 | 0.4644 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 38.6954 | -55.3314 | 45.6841 | 1.3722e+17 | 15.9355 | [6 empty] | 17.8547 | 11.1133 | 20.6811 | [5 empty] | 15.544 | -15.948 | 10065.3335 | [5 empty] | 17.5759 | 11.0478 | 21.3521 | [7 empty] | 14.444 | -16.5785 | 1.2678 | 11168.258 | 0.6709 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.5441 | -84.505 | 55.5759 | 2.9273e+18 | 16.0182 | [6 empty] | 21.8833 | 12.8207 | 40.7804 | [5 empty] | 10.8402 | -30.9095 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.9535 | 12.9081 | 40.638 | [7 empty] | 10.9097 | -30.7572 | 0.1675 | 2.9273e+18 | 0.1107 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.5469 | -109.4999 | 61.593 | 4.391e+18 | 15.4671 | [6 empty] | 29.0015 | 15.8375 | 76.2949 | [5 empty] | 6.0859 | -48.8017 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.915 | 15.8529 | 74.2353 | [7 empty] | 6.6206 | -47.898 | 1.05 | 2.9273e+18 | 0.4066 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.3987 | -132.6158 | 63.2255 | 4.391e+18 | 14.5629 | [6 empty] | 41.3438 | 21.0683 | 137.8735 | [5 empty] | 1.5446 | -69.88 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.8765 | 20.9085 | 136.7063 | [7 empty] | 1.3485 | -69.5274 | 0.4035 | 2.9273e+18 | 0.1432 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.2696 | -153.5224 | 58.9618 | 2.9273e+18 | 13.0661 | [6 empty] | 62.5162 | 30.0414 | 243.5072 | [5 empty] | -2.8317 | -94.9898 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.3048 | 30.0403 | 240.7388 | [7 empty] | -2.5845 | -94.4639 | 0.5812 | 4.391e+18 | 0.146 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0538 | -173.1103 | 48.7313 | 2.9273e+18 | 10.7302 | [6 empty] | 98.2679 | 45.1934 | 421.8809 | [5 empty] | -7.1903 | -124.9204 | 4.391e+18 | [5 empty] | 98.1913 | 45.4982 | 417.9239 | [7 empty] | -6.9768 | -124.4373 | 0.5282 | 2.9273e+18 | 0.1655 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.0406 | 24.9447 | 27.9696 | 2244.3827 | 14.3375 | [6 empty] | 17.0631 | 15.1582 | 2.3048 | [5 empty] | 14.7814 | 12.9336 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.5736 | 14.747 | 2.6034 | [7 empty] | 14.1553 | 12.1681 | 0.9889 | 2244.3827 | 0.7805 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.0599 | 16.6278 | 24.24 | 2244.3827 | 13.4745 | [6 empty] | 17.565 | 15.3709 | 4.8089 | [5 empty] | 13.9687 | 9.2541 | 2466.0461 | [5 empty] | 17.4193 | 15.1833 | 4.8667 | [7 empty] | 14.0107 | 8.9822 | 0.2752 | 2482.4441 | 0.3866 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.2873 | -7.7549 | 21.2247 | 4442.3474 | 15.8589 | [6 empty] | 18.6957 | 15.8501 | 10.4502 | [5 empty] | 12.3484 | 1.8264 | 3707.2215 | [5 empty] | 18.221 | 15.5744 | 10.5582 | [7 empty] | 11.5478 | 1.5034 | 0.8632 | 3810.2873 | 0.5805 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.7624 | -42.1254 | 34.2055 | 16134.9686 | 17.3831 | [6 empty] | 20.9001 | 16.7844 | 21.4484 | [5 empty] | 9.818 | -10.0732 | 6659.8866 | [5 empty] | 20.6003 | 16.6273 | 21.1143 | [7 empty] | 9.5426 | -9.8456 | 0.3572 | 6629.6694 | 0.2591 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.4945 | -75.3656 | 49.5595 | 2.9273e+18 | 17.4205 | [6 empty] | 24.9286 | 18.4917 | 41.5478 | [5 empty] | 6.5259 | -26.2984 | 30580.9876 | [5 empty] | 24.7051 | 18.4795 | 41.0957 | [7 empty] | 6.22 | -25.9251 | 0.4826 | 28821.925 | 0.2632 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.2944 | -104.1914 | 58.3121 | 2.9273e+18 | 16.6995 | [6 empty] | 32.0468 | 21.5085 | 77.0623 | [5 empty] | 2.8194 | -46.0512 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.5814 | 21.3475 | 74.6693 | [7 empty] | 2.9787 | -44.9076 | 1.1547 | 2.9273e+18 | 0.3685 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.8987 | -130.2802 | 61.5421 | 2.9273e+18 | 15.8104 | [6 empty] | 44.3891 | 26.7393 | 138.6409 | [5 empty] | -0.9947 | -68.8062 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.4304 | 26.7767 | 137.96 | [7 empty] | -0.8183 | -68.5751 | 0.2907 | 2.9273e+18 | 0.1082 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.0973 | -153.0412 | 58.1705 | 2.9273e+18 | 14.3746 | [6 empty] | 65.5615 | 35.7124 | 244.2746 | [5 empty] | -4.8258 | -94.9347 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.8155 | 36.0732 | 241.1541 | [7 empty] | -4.3452 | -94.2256 | 0.8566 | 2.9273e+18 | 0.2786 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6235 | -173.7272 | 48.5659 | 2.9273e+18 | 12.1072 | [6 empty] | 101.3133 | 50.8644 | 422.6483 | [5 empty] | -8.7406 | -125.2615 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.6873 | 51.0314 | 415.885 | [7 empty] | -8.5385 | -124.2765 | 1.0055 | 2.9273e+18 | 0.209 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2061 | 39.5237 | 18.883 | 1945.4479 | 16.5442 | [6 empty] | 23.0001 | 26.2142 | 3.8009 | [5 empty] | 1.9573 | 20.7221 | 1914.108 | [5 empty] | 22.632 | 25.6979 | 3.8331 | [7 empty] | 2.1299 | 20.3256 | 0.4325 | 1912.9021 | 0.3414 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.0965 | 32.9868 | 15.6039 | 3008.5904 | 16.0219 | [6 empty] | 23.502 | 26.4269 | 6.3049 | [5 empty] | 1.6651 | 17.6292 | 3024.7192 | [5 empty] | 22.999 | 25.9967 | 6.373 | [7 empty] | 1.2256 | 17.3125 | 0.5418 | 3055.1511 | 0.4398 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9491 | 12.1232 | 3.1612 | 4129.0904 | 15.3696 | [6 empty] | 24.6327 | 26.9061 | 11.9463 | [5 empty] | 1.051 | 11.1268 | 3601.2248 | [5 empty] | 24.0329 | 26.3864 | 11.9926 | [7 empty] | 0.5763 | 10.7444 | 0.6095 | 3648.2066 | 0.5614 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7366 | -56.1186 | 40.1459 | 84121.9727 | 20.0373 | [6 empty] | 30.8657 | 29.5477 | 43.0439 | [5 empty] | -1.5539 | -16.4517 | 9191.2576 | [5 empty] | 30.6153 | 29.4295 | 43.0413 | [7 empty] | -1.8886 | -16.5138 | 0.3404 | 9285.6592 | 0.3461 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -9.9272 | -89.0155 | 51.4824 | 2.9273e+18 | 19.32 | [6 empty] | 37.9839 | 32.5645 | 78.5584 | [5 empty] | -3.5822 | -37.9256 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.0176 | 32.7255 | 79.1858 | [7 empty] | -3.9403 | -38.1271 | 0.4109 | 2.9273e+18 | 0.2725 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.3335 | -119.4362 | 56.4109 | 2.9273e+18 | 18.6436 | [6 empty] | 50.3262 | 37.7953 | 140.1369 | [5 empty] | -5.9868 | -63.3835 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.9543 | 37.7112 | 139.6756 | [7 empty] | -6.3242 | -63.2231 | 0.3736 | 2.9273e+18 | 0.2243 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.2294 | -145.7439 | 53.9294 | 4.391e+18 | 17.5008 | [6 empty] | 71.4986 | 46.7684 | 245.7707 | [5 empty] | -8.6991 | -92.0988 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.9909 | 46.7725 | 242.2937 | [7 empty] | -8.691 | -91.2031 | 0.8957 | 4.391e+18 | 0.1805 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.3749 | -168.9345 | 45.0118 | 2.9273e+18 | 15.6801 | [6 empty] | 107.2503 | 61.9205 | 424.1444 | [5 empty] | -11.7277 | -124.1633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 106.7462 | 61.8052 | 418.1392 | [7 empty] | -11.3337 | -123.2083 | 1.0331 | 2.9273e+18 | 0.1984 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.1121 | 54.012 | 32.7977 | 3199.8919 | 20.369 | [6 empty] | 33.8502 | 46.4193 | 6.535 | [5 empty] | -12.5053 | 30.2502 | 3123.5861 | [5 empty] | 33.9464 | 45.9936 | 6.4814 | [7 empty] | -11.5396 | 29.9742 | 1.0043 | 3104.8101 | 0.4753 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.6617 | 48.9056 | 31.2901 | 3370.6013 | 20.4351 | [6 empty] | 34.3521 | 46.632 | 9.039 | [5 empty] | -12.5426 | 27.8205 | 3249.4825 | [5 empty] | 34.3914 | 46.2012 | 8.8818 | [7 empty] | -11.6729 | 27.6506 | 0.8862 | 3228.4366 | 0.455 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.5013 | 31.7271 | 23.7161 | 4006.8382 | 20.4764 | [6 empty] | 35.4828 | 47.1112 | 14.6804 | [5 empty] | -12.6256 | 22.5673 | 3552.0132 | [5 empty] | 35.104 | 46.707 | 15.1167 | [7 empty] | -12.9032 | 21.9828 | 0.6471 | 3592.199 | 0.4845 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.1148 | 2.6383 | 23.7657 | 5809.9183 | 22.6873 | [6 empty] | 37.6872 | 48.0454 | 25.6786 | [5 empty] | -12.7832 | 13.1155 | 4233.9351 | [5 empty] | 37.086 | 47.6309 | 25.6291 | [7 empty] | -13.3436 | 12.9935 | 0.5735 | 4261.3317 | 0.4074 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.3072 | -31.7312 | 36.028 | 11229.5902 | 24.1093 | [6 empty] | 41.7157 | 49.7528 | 45.778 | [5 empty] | -13.059 | -1.9315 | 5864.2588 | [5 empty] | 41.9054 | 49.8832 | 44.542 | [7 empty] | -12.5646 | -0.9862 | 1.0668 | 5708.2894 | 0.7347 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.2162 | -66.2161 | 46.7401 | 2.1955e+18 | 22.6425 | [6 empty] | 48.834 | 52.7696 | 81.2925 | [5 empty] | -13.5154 | -23.3802 | 11313.7099 | [5 empty] | 49.1517 | 52.6274 | 79.4844 | [7 empty] | -12.3844 | -22.5321 | 1.4137 | 10748.5557 | 0.817 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.6959 | -99.8385 | 51.9849 | 4.391e+18 | 22.7855 | [6 empty] | 61.1763 | 58.0004 | 142.871 | [5 empty] | -14.2382 | -50.8725 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.9307 | 58.1548 | 141.5087 | [7 empty] | -14.4791 | -50.1584 | 0.7536 | 4.391e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.2276 | -129.7512 | 49.2619 | 4.391e+18 | 21.7779 | [6 empty] | 82.3486 | 66.9735 | 248.5048 | [5 empty] | -15.3414 | -83.1211 | 4.391e+18 | [5 empty] | 82.0506 | 66.8424 | 242.1286 | [7 empty] | -14.5633 | -81.3585 | 1.9267 | 4.391e+18 | 0.4836 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.5043 | -156.1341 | 40.0708 | 4.391e+18 | 19.2799 | [6 empty] | 118.1004 | 82.1255 | 426.8785 | [5 empty] | -16.952 | -118.7992 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.1823 | 82.6488 | 421.244 | [7 empty] | -16.5757 | -117.5564 | 1.2985 | 4.391e+18 | 0.2424 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -65.6407 | 67.9434 | 46.2911 | 3433.5258 | 21.4434 | [6 empty] | 53.0217 | 82.1205 | 11.366 | [5 empty] | -27.7167 | 41.3983 | 3292.1605 | [5 empty] | 53.5254 | 81.7626 | 11.3145 | [7 empty] | -26.4328 | 41.1383 | 1.31 | 3273.7571 | 0.4806 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -65.7796 | 63.8395 | 45.1928 | 3545.4846 | 21.5251 | [6 empty] | 53.5235 | 82.3332 | 13.87 | [5 empty] | -27.6605 | 39.5635 | 3362.6276 | [5 empty] | 53.3438 | 81.7123 | 13.9307 | [7 empty] | -27.2279 | 39.254 | 0.5319 | 3362.4421 | 0.2161 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -63.965 | 49.7356 | 39.0995 | 3950.0177 | 21.6632 | [6 empty] | 54.6543 | 82.8124 | 19.5114 | [5 empty] | -27.5382 | 35.5278 | 3527.8941 | [5 empty] | 54.4337 | 82.2124 | 19.6954 | [7 empty] | -27.2276 | 35.1409 | 0.4961 | 3534.7603 | 0.2294 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.1223 | 24.7056 | 34.964 | 4983.1912 | 22.8212 | [6 empty] | 56.8587 | 83.7466 | 30.5096 | [5 empty] | -27.3164 | 28.0265 | 3879.1676 | [5 empty] | 56.7378 | 83.289 | 30.7944 | [7 empty] | -27.0384 | 27.615 | 0.4966 | 3891.8154 | 0.2306 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.4992 | -6.7605 | 39.387 | 7273.7123 | 25.183 | [6 empty] | 60.8872 | 85.454 | 50.609 | [5 empty] | -26.961 | 15.4341 | 4634.3681 | [5 empty] | 61.1466 | 85.2402 | 50.7062 | [7 empty] | -26.3558 | 15.1988 | 0.6494 | 4633.2068 | 0.2778 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.4424 | -40.4217 | 47.24 | 13965.022 | 24.094 | [6 empty] | 68.0054 | 88.4708 | 86.1235 | [5 empty] | -26.4624 | -3.9139 | 6422.2615 | [5 empty] | 67.8844 | 88.2761 | 85.191 | [7 empty] | -26.265 | -3.529 | 0.4326 | 6367.3891 | 0.2364 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -53.8224 | -75.1072 | 52.1945 | 2.1955e+18 | 21.5803 | [6 empty] | 80.3477 | 93.7016 | 147.702 | [5 empty] | -25.8798 | -31.0223 | 12781.9148 | [5 empty] | 80.5614 | 94.1374 | 145.8961 | [7 empty] | -25.7337 | -30.0319 | 1.0012 | 12255.9961 | 0.3554 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.3638 | -107.2829 | 49.1737 | 4.391e+18 | 20.9856 | [6 empty] | 101.5201 | 102.6747 | 253.3357 | [5 empty] | -25.388 | -65.5299 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.9872 | 103.224 | 252.1267 | [7 empty] | -25.1816 | -64.8958 | 0.6669 | 4.391e+18 | 0.1645 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -49.7652 | -136.4709 | 39.4502 | 4.391e+18 | 20.0499 | [6 empty] | 137.2719 | 117.8267 | 431.7094 | [5 empty] | -25.277 | -105.5412 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.5451 | 117.9252 | 427.9228 | [7 empty] | -25.5157 | -104.6499 | 0.9227 | 4.391e+18 | 0.2156 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -92.4118 | 81.1851 | 55.6384 | 3565.1823 | 17.678 | [6 empty] | 86.263 | 144.0227 | 19.7424 | [5 empty] | -43.6894 | 54.3195 | 3382.6512 | [5 empty] | 86.4919 | 143.4193 | 19.7061 | [7 empty] | -42.8924 | 54.0911 | 0.8291 | 3375.3027 | 0.2423 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.3066 | 77.8053 | 54.6651 | 3643.0523 | 17.7741 | [6 empty] | 86.7649 | 144.2354 | 22.2464 | [5 empty] | -43.6121 | 52.9635 | 3422.7934 | [5 empty] | 87.0976 | 143.7044 | 22.1215 | [7 empty] | -42.7395 | 52.7869 | 0.8903 | 3412.918 | 0.2722 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.3359 | 66.0922 | 49.5951 | 3919.6338 | 18.0587 | [6 empty] | 87.8956 | 144.7146 | 27.8878 | [5 empty] | -43.441 | 49.951 | 3515.4074 | [5 empty] | 88.0418 | 144.135 | 28.0283 | [7 empty] | -42.7986 | 49.6457 | 0.7112 | 3513.247 | 0.2008 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -88.0001 | 44.7012 | 44.8832 | 4581.0852 | 19.2625 | [6 empty] | 90.1 | 145.6489 | 38.886 | [5 empty] | -43.1192 | 44.2402 | 3705.2395 | [5 empty] | 90.5001 | 145.1104 | 38.0176 | [7 empty] | -42.0766 | 44.4145 | 1.0571 | 3679.9434 | 0.4234 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -84.6381 | 16.6394 | 45.634 | 5868.468 | 21.4126 | [6 empty] | 94.1286 | 147.3562 | 58.9854 | [5 empty] | -42.5692 | 34.3219 | 4086.9765 | [5 empty] | 94.3811 | 147.0113 | 58.2831 | [7 empty] | -41.905 | 34.4828 | 0.6834 | 4066.8099 | 0.2752 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -80.6215 | -14.8193 | 51.0719 | 8460.8343 | 23.4276 | [6 empty] | 101.2468 | 150.373 | 94.4999 | [5 empty] | -41.7035 | 18.2524 | 4885.9626 | [5 empty] | 101.9775 | 150.2412 | 92.139 | [7 empty] | -40.4949 | 19.1214 | 1.4886 | 4806.7189 | 0.6872 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -76.7495 | -48.7613 | 56.0924 | 16498.909 | 20.6481 | [6 empty] | 113.5891 | 155.6038 | 156.0784 | [5 empty] | -40.4652 | -5.985 | 6765.6549 | [5 empty] | 112.8705 | 155.2534 | 154.9086 | [7 empty] | -40.7908 | -5.6137 | 0.4938 | 6740.7259 | 0.2752 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -72.9553 | -81.6062 | 54.0177 | 1.0978e+18 | 17.2875 | [6 empty] | 134.7615 | 164.5769 | 261.7122 | [5 empty] | -38.9065 | -39.6706 | 13655.5496 | [5 empty] | 133.9872 | 164.5242 | 260.4614 | [7 empty] | -39.4183 | -39.2404 | 0.6686 | 13549.1904 | 0.3387 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -69.8171 | -112.5228 | 44.5361 | 4.391e+18 | 17.6037 | [6 empty] | 170.5132 | 179.7289 | 440.0859 | [5 empty] | -37.2865 | -82.1054 | 4.391e+18 | [5 empty] | 170.4324 | 180.3059 | 430.9777 | [7 empty] | -36.8075 | -79.806 | 2.3487 | 4.391e+18 | 0.2492 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.0854 | 93.6935 | 60.3554 | 3644.2652 | 13.4968 | [6 empty] | 143.2863 | 250.2117 | 34.1116 | [5 empty] | -60.8618 | 69.339 | 3432.7299 | [5 empty] | 142.2261 | 248.8451 | 34.524 | [7 empty] | -61.0339 | 68.9857 | 0.3929 | 3441.2624 | 0.2241 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -115.8113 | 90.8076 | 59.428 | 3701.2302 | 13.6037 | [6 empty] | 143.7882 | 250.4244 | 36.6156 | [5 empty] | -60.7903 | 68.349 | 3455.8493 | [5 empty] | 142.6186 | 248.9933 | 36.834 | [7 empty] | -61.0013 | 68.0676 | 0.3517 | 3463.1718 | 0.2026 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -113.9114 | 80.9224 | 55.2941 | 3901.4786 | 14.0747 | [6 empty] | 144.9189 | 250.9037 | 42.257 | [5 empty] | -60.6308 | 66.1368 | 3508.6665 | [5 empty] | 144.6093 | 250.4288 | 42.4213 | [7 empty] | -60.6394 | 65.996 | 0.1411 | 3511.5943 | 0.0736 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -111.4769 | 62.546 | 51.155 | 4359.8233 | 15.5397 | [6 empty] | 147.1233 | 251.8379 | 53.2552 | [5 empty] | -60.326 | 61.8943 | 3614.6666 | [5 empty] | 147.3763 | 251.5653 | 52.9282 | [7 empty] | -59.9119 | 61.9168 | 0.4148 | 3608.3289 | 0.1289 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -107.9291 | 37.7319 | 50.9342 | 5188.2533 | 17.7965 | [6 empty] | 151.1519 | 253.5452 | 73.3546 | [5 empty] | -59.7896 | 54.3717 | 3819.403 | [5 empty] | 151.5667 | 253.0853 | 71.9615 | [7 empty] | -59.0305 | 54.7085 | 0.8305 | 3798.5141 | 0.3192 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -103.5839 | 8.9305 | 55.4453 | 6635.1547 | 20.4546 | [6 empty] | 158.2701 | 256.562 | 108.8691 | [5 empty] | -58.9023 | 41.7594 | 4219.1682 | [5 empty] | 157.9091 | 255.8492 | 108.9378 | [7 empty] | -58.8052 | 41.5749 | 0.2085 | 4223.6094 | 0.0875 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.1242 | -23.232 | 61.2444 | 9612.387 | 21.9876 | [6 empty] | 170.6124 | 261.7929 | 170.4476 | [5 empty] | -57.5257 | 21.7173 | 5042.6197 | [5 empty] | 170.1401 | 261.2965 | 168.4579 | [7 empty] | -57.4471 | 22.2397 | 0.5283 | 5015.3674 | 0.2397 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -94.5592 | -55.4917 | 61.287 | 18004.6205 | 16.8968 | [6 empty] | 191.7848 | 270.7659 | 276.0814 | [5 empty] | -55.5567 | -8.2171 | 6971.1105 | [5 empty] | 191.3701 | 270.5169 | 271.7251 | [7 empty] | -55.3586 | -7.08 | 1.1542 | 6865.2444 | 0.5279 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -90.3907 | -86.9553 | 53.0169 | 3.2018e+17 | 12.5231 | [6 empty] | 227.5365 | 285.918 | 454.4551 | [5 empty] | -53.0579 | -49.3116 | 14001.5506 | [5 empty] | 227.1389 | 286.1894 | 447.5394 | [7 empty] | -52.9029 | -47.6789 | 1.6401 | 13393.188 | 0.4526 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -137.4924 | 105.7425 | 60.8386 | 3693.1642 | 9.9111 | [6 empty] | 239.5762 | 429.5231 | 58.3755 | [5 empty] | -79.6922 | 86.7566 | 3460.8504 | [5 empty] | 240.9036 | 430.9562 | 59.1063 | [7 empty] | -79.4938 | 86.6692 | 0.2168 | 3461.7304 | 0.0878 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -137.1321 | 103.2508 | 60.0195 | 3736.1209 | 10.0755 | [6 empty] | 240.0781 | 429.7358 | 60.8795 | [5 empty] | -79.6339 | 86.0374 | 3474.327 | [5 empty] | 241.9543 | 431.3832 | 61.1276 | [7 empty] | -79.1395 | 86.0732 | 0.4957 | 3470.0678 | 0.1455 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -135.3572 | 94.8213 | 56.8133 | 3885.9572 | 10.7877 | [6 empty] | 241.2088 | 430.215 | 66.5209 | [5 empty] | -79.5032 | 84.425 | 3504.9381 | [5 empty] | 243.2606 | 431.8936 | 66.8583 | [7 empty] | -78.9179 | 84.429 | 0.5854 | 3500.3519 | 0.1585 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.0165 | 78.9364 | 53.8175 | 4219.7562 | 12.6112 | [6 empty] | 243.4132 | 431.1493 | 77.5191 | [5 empty] | -79.2515 | 81.3117 | 3565.6356 | [5 empty] | 245.0324 | 432.4877 | 77.8719 | [7 empty] | -78.805 | 81.3001 | 0.4466 | 3562.3771 | 0.1207 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -129.5581 | 57.0506 | 54.0825 | 4793.8572 | 15.1222 | [6 empty] | 247.4417 | 432.8566 | 97.6185 | [5 empty] | -78.8013 | 75.7232 | 3680.1821 | [5 empty] | 248.4022 | 434.1338 | 99.2333 | [7 empty] | -78.8389 | 75.43 | 0.2956 | 3687.9271 | 0.1413 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -125.2375 | 31.0214 | 58.8419 | 5720.8807 | 17.9213 | [6 empty] | 254.56 | 435.8734 | 133.133 | [5 empty] | -78.0358 | 66.155 | 3894.7417 | [5 empty] | 256.1936 | 437.9113 | 132.9764 | [7 empty] | -77.852 | 66.4419 | 0.3407 | 3887.0525 | 0.1596 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -120.5962 | 1.0645 | 65.9955 | 7351.8742 | 20.8987 | [6 empty] | 266.9023 | 441.1042 | 194.7115 | [5 empty] | -76.7931 | 50.4274 | 4306.833 | [5 empty] | 267.4525 | 442.1801 | 194.0455 | [7 empty] | -76.851 | 50.7665 | 0.344 | 4298.0252 | 0.1207 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -115.6634 | -29.8728 | 68.9384 | 10415.9218 | 21.1596 | [6 empty] | 288.0746 | 450.0773 | 300.3453 | [5 empty] | -74.8821 | 25.7095 | 5148.1253 | [5 empty] | 291.4959 | 452.2546 | 296.1654 | [7 empty] | -73.5131 | 26.8745 | 1.7976 | 5078.7918 | 0.6437 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -110.8741 | -60.9463 | 63.441 | 18558.0109 | 13.7789 | [6 empty] | 323.8264 | 465.2293 | 478.719 | [5 empty] | -72.1756 | -10.6751 | 7091.3285 | [5 empty] | 325.8121 | 466.9094 | 471.9893 | [7 empty] | -71.3407 | -9.0936 | 1.7884 | 6950.502 | 0.6321 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 118.7101 | 4.3792 | 71.2992 | 2244.3827 | 14.1124 | [6 empty] | 25.4541 | 13.4507 | 4.0921 | [5 empty] | 47.4132 | 3.7994 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.4529 | 13.0922 | 4.3253 | [7 empty] | 45.1182 | 3.4049 | 2.3287 | 2244.3827 | 0.7488 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.1155 | -18.4874 | 60.817 | 2244.3827 | 15.1531 | [6 empty] | 26.5848 | 13.9299 | 9.7335 | [5 empty] | 43.2311 | -3.2777 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.1448 | 13.8626 | 9.583 | [7 empty] | 42.2479 | -3.0166 | 1.0173 | 2244.3827 | 0.3253 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 78.6068 | -50.5592 | 55.1279 | 9762.2727 | 16.398 | [6 empty] | 28.7892 | 14.8641 | 20.7317 | [5 empty] | 36.8912 | -14.5191 | 5010.7685 | [5 empty] | 28.1757 | 14.6534 | 20.6113 | [7 empty] | 35.8588 | -14.4894 | 1.0329 | 5125.2405 | 0.2855 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.3016 | -81.4457 | 59.4122 | 6.4036e+17 | 16.8612 | [6 empty] | 32.8178 | 16.5715 | 40.8311 | [5 empty] | 29.005 | -29.759 | 17665.9241 | [5 empty] | 32.0777 | 16.3698 | 40.3424 | [7 empty] | 28.0035 | -29.4644 | 1.0439 | 18160.2515 | 0.3254 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.3303 | -108.2916 | 64.0588 | 2.9273e+18 | 16.6393 | [6 empty] | 39.936 | 19.5883 | 76.3455 | [5 empty] | 20.6594 | -48.3787 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.9921 | 19.2784 | 75.8457 | [7 empty] | 19.5982 | -48.2091 | 1.0747 | 2.9273e+18 | 0.3814 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.2718 | -132.8614 | 65.3972 | 2.9273e+18 | 15.9429 | [6 empty] | 52.2783 | 24.8191 | 137.9241 | [5 empty] | 12.7476 | -70.1426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.721 | 24.5853 | 137.5838 | [7 empty] | 12.3181 | -70.0593 | 0.4374 | 2.9273e+18 | 0.1716 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.5775 | -154.7258 | 61.5192 | 2.9273e+18 | 14.6788 | [6 empty] | 73.4507 | 33.7922 | 243.5578 | [5 empty] | 5.5831 | -95.6005 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.5053 | 33.4594 | 240.0456 | [7 empty] | 5.5287 | -94.8731 | 0.7294 | 2.9273e+18 | 0.1644 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.6801 | -174.639 | 51.8021 | 2.9273e+18 | 12.5408 | [6 empty] | 109.2024 | 48.9442 | 421.9315 | [5 empty] | -0.9181 | -125.568 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.5491 | 48.8532 | 418.1785 | [7 empty] | -0.888 | -125.0354 | 0.5335 | 2.9273e+18 | 0.1019 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 114.1346 | 15.6882 | 70.0215 | 2244.3827 | 15.1203 | [6 empty] | 26.304 | 15.7552 | 1.9287 | [5 empty] | 44.3669 | 9.7312 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.0181 | 15.5799 | 2.1186 | [7 empty] | 43.8573 | 9.3573 | 0.6321 | 2244.3827 | 0.4663 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.632 | 8.061 | 66.0056 | 2244.3827 | 14.6502 | [6 empty] | 26.8058 | 15.9679 | 4.4327 | [5 empty] | 42.6497 | 6.3081 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.8219 | 15.5285 | 4.4549 | [7 empty] | 40.9853 | 6.1154 | 1.6754 | 2244.3827 | 0.4698 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.6754 | -14.3618 | 57.1275 | 2244.3827 | 15.8517 | [6 empty] | 27.9366 | 16.4471 | 10.0741 | [5 empty] | 39.2168 | -0.6543 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.0781 | 16.1346 | 10.2592 | [7 empty] | 37.4405 | -0.9664 | 1.8035 | 2244.3827 | 0.5797 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 73.8904 | -46.6494 | 52.9909 | 8592.9847 | 17.0783 | [6 empty] | 30.1409 | 17.3813 | 21.0723 | [5 empty] | 33.8444 | -11.9456 | 4660.9354 | [5 empty] | 28.9996 | 16.9174 | 21.5421 | [7 empty] | 31.6266 | -12.6415 | 2.3244 | 5058.3015 | 0.8252 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.3347 | -78.4331 | 58.2699 | 6.4036e+17 | 17.4278 | [6 empty] | 34.1695 | 19.0887 | 41.1717 | [5 empty] | 26.8827 | -27.5816 | 12898.6915 | [5 empty] | 33.7366 | 18.8945 | 40.2352 | [7 empty] | 26.8223 | -27.0241 | 0.5608 | 12446.2343 | 0.2263 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.2545 | -106.2906 | 63.3467 | 2.9273e+18 | 17.0813 | [6 empty] | 41.2877 | 22.1055 | 76.6862 | [5 empty] | 19.2051 | -46.9052 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.1104 | 22.1041 | 75.5124 | [7 empty] | 19.3575 | -46.3024 | 0.6218 | 2.9273e+18 | 0.2037 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.6983 | -131.7488 | 64.8916 | 2.9273e+18 | 16.3143 | [6 empty] | 53.63 | 27.3363 | 138.2647 | [5 empty] | 11.6913 | -69.4057 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.0435 | 27.1325 | 137.1534 | [7 empty] | 11.3992 | -69.0792 | 0.4381 | 2.9273e+18 | 0.1477 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.2569 | -154.2172 | 61.1004 | 2.9273e+18 | 15.0227 | [6 empty] | 74.8024 | 36.3094 | 243.8984 | [5 empty] | 4.7658 | -95.3843 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.9734 | 36.6131 | 240.0616 | [7 empty] | 5.4186 | -94.5266 | 1.0779 | 2.9273e+18 | 0.3106 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.4918 | -174.5879 | 51.5468 | 2.9273e+18 | 12.8863 | [6 empty] | 110.5542 | 51.4614 | 422.2722 | [5 empty] | -1.5632 | -125.6051 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.6177 | 51.3094 | 415.8002 | [7 empty] | -1.364 | -124.6664 | 0.9596 | 2.9273e+18 | 0.17 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.1768 | 25.465 | 48.1023 | 2244.3827 | 16.147 | [6 empty] | 29.3493 | 21.4262 | 2.6961 | [5 empty] | 34.3782 | 14.3417 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.7933 | 21.6687 | 2.8774 | [7 empty] | 34.8115 | 14.1894 | 0.4593 | 2244.3827 | 0.3513 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 77.5107 | 18.7225 | 44.8905 | 2244.3827 | 15.5796 | [6 empty] | 29.8512 | 21.6389 | 5.2001 | [5 empty] | 33.2598 | 11.1715 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.7926 | 21.6512 | 5.1244 | [7 empty] | 33.111 | 11.305 | 0.2 | 2244.3827 | 0.2093 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 69.4524 | -2.2557 | 39.0961 | 2244.3827 | 16.9025 | [6 empty] | 30.9819 | 22.1181 | 10.8415 | [5 empty] | 30.9583 | 4.5789 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.1361 | 22.254 | 10.2912 | [7 empty] | 31.402 | 5.3093 | 0.8546 | 2244.3827 | 0.7706 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 55.6778 | -34.3933 | 39.8827 | 6746.029 | 18.4689 | [6 empty] | 33.1863 | 23.0523 | 21.8397 | [5 empty] | 27.1736 | -6.4982 | 4226.6756 | [5 empty] | 32.9618 | 22.9516 | 21.3338 | [7 empty] | 27.1574 | -6.0623 | 0.4362 | 4150.2597 | 0.2963 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.3615 | -68.0406 | 49.9205 | 53511.9274 | 18.9229 | [6 empty] | 37.2148 | 24.7597 | 41.9391 | [5 empty] | 21.9251 | -22.495 | 8874.4229 | [5 empty] | 37.1225 | 24.8119 | 41.3578 | [7 empty] | 21.9055 | -21.9822 | 0.5132 | 8646.1398 | 0.2432 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.5871 | -98.5565 | 57.8564 | 2.9273e+18 | 18.5112 | [6 empty] | 44.3331 | 27.7765 | 77.4536 | [5 empty] | 15.6838 | -42.9287 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 43.6758 | 27.5675 | 76.4402 | [7 empty] | 15.1897 | -42.4698 | 0.6744 | 6.4036e+17 | 0.2522 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.1329 | -126.5827 | 61.0486 | 2.9273e+18 | 17.6807 | [6 empty] | 56.6754 | 33.0073 | 139.0321 | [5 empty] | 9.1567 | -66.9291 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.4094 | 32.9975 | 139.0086 | [7 empty] | 8.7934 | -66.8959 | 0.3648 | 2.9273e+18 | 0.1694 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.0083 | -151.0044 | 58.0714 | 2.9273e+18 | 16.3901 | [6 empty] | 77.8477 | 41.9804 | 244.6658 | [5 empty] | 2.8621 | -94.2175 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.3599 | 41.9159 | 240.8083 | [7 empty] | 3.1114 | -93.3189 | 0.9325 | 2.9273e+18 | 0.1968 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.03 | -172.8408 | 49.0994 | 2.9273e+18 | 14.3043 | [6 empty] | 113.5995 | 57.1324 | 423.0395 | [5 empty] | -3.0323 | -125.2461 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.5401 | 57.4285 | 417.6056 | [7 empty] | -2.5644 | -124.3776 | 0.9865 | 2.9273e+18 | 0.2227 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.5253 | 38.6422 | 26.1603 | 2244.3827 | 18.2489 | [6 empty] | 35.2863 | 32.4822 | 4.1921 | [5 empty] | 19.9716 | 21.2638 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.7387 | 32.029 | 4.5425 | [7 empty] | 19.4611 | 20.6687 | 0.784 | 2244.3827 | 0.6027 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.3597 | 33.085 | 23.126 | 2244.3827 | 17.7638 | [6 empty] | 35.7882 | 32.6949 | 6.6962 | [5 empty] | 19.4033 | 18.5116 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.783 | 32.6143 | 6.7134 | [7 empty] | 19.569 | 18.421 | 0.1888 | 2244.3827 | 0.1477 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.1476 | 14.6429 | 16.0733 | 3057.8263 | 18.1034 | [6 empty] | 36.9189 | 33.1741 | 12.3375 | [5 empty] | 18.1984 | 12.649 | 1900.5329 | [5 empty] | 36.5868 | 32.8895 | 12.318 | [7 empty] | 18.0361 | 12.5097 | 0.2139 | 1896.7235 | 0.1444 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.2003 | -15.6039 | 21.1316 | 5453.2464 | 21.0608 | [6 empty] | 39.1233 | 34.1084 | 23.3357 | [5 empty] | 16.1082 | 2.3825 | 3899.3383 | [5 empty] | 39.1061 | 34.0895 | 23.3079 | [7 empty] | 16.1204 | 2.3939 | 0.0167 | 3897.1879 | 0.0131 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.0286 | -49.8804 | 37.2478 | 12770.6764 | 21.8102 | [6 empty] | 43.1519 | 35.8157 | 43.4351 | [5 empty] | 12.9703 | -13.3075 | 6381.8136 | [5 empty] | 42.942 | 35.6179 | 42.9309 | [7 empty] | 13.096 | -13.0813 | 0.2588 | 6331.8448 | 0.1508 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.8321 | -82.8541 | 48.5395 | 2.9273e+18 | 21.2401 | [6 empty] | 50.2701 | 38.8325 | 78.9496 | [5 empty] | 8.8516 | -34.5708 | 18119.9923 | [5 empty] | 49.5823 | 38.4717 | 79.4495 | [7 empty] | 8.0317 | -35.0525 | 0.9509 | 19706.9014 | 0.4903 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.7651 | -114.1594 | 53.7216 | 2.9273e+18 | 20.3457 | [6 empty] | 62.6124 | 44.0633 | 140.5282 | [5 empty] | 4.0822 | -60.5642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.9389 | 43.9235 | 139.3179 | [7 empty] | 3.5914 | -60.11 | 0.6687 | 2.9273e+18 | 0.2788 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9748 | -141.6976 | 51.5821 | 2.9273e+18 | 19.2055 | [6 empty] | 83.7848 | 53.0364 | 246.1619 | [5 empty] | -0.9293 | -90.2635 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.6123 | 53.1358 | 243.4974 | [7 empty] | -0.7291 | -89.5133 | 0.7765 | 2.9273e+18 | 0.1667 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4812 | -165.9219 | 42.8941 | 4.391e+18 | 17.2112 | [6 empty] | 119.5366 | 68.1884 | 424.5356 | [5 empty] | -5.913 | -123.2573 | 4.391e+18 | [5 empty] | 118.9972 | 68.3024 | 417.3197 | [7 empty] | -5.5008 | -121.9836 | 1.3388 | 2.9273e+18 | 0.2377 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4207 | 52.6453 | 22.601 | 1946.1695 | 21.5557 | [6 empty] | 46.1364 | 52.6873 | 6.9262 | [5 empty] | 2.8604 | 30.2837 | 1927.2352 | [5 empty] | 45.4971 | 51.9272 | 6.9066 | [7 empty] | 2.8664 | 29.9911 | 0.2926 | 1926.0181 | 0.2494 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.655 | 48.1094 | 20.5256 | 1885.1047 | 21.4296 | [6 empty] | 46.6383 | 52.9 | 9.4303 | [5 empty] | 2.6485 | 28.04 | 1884.6675 | [5 empty] | 46.2033 | 52.2416 | 9.5678 | [7 empty] | 2.8412 | 27.6014 | 0.479 | 1882.426 | 0.328 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1601 | 32.4599 | 10.2622 | 3401.1891 | 20.9272 | [6 empty] | 47.769 | 53.3792 | 15.0716 | [5 empty] | 2.1879 | 23.1643 | 3139.6339 | [5 empty] | 47.0228 | 52.5801 | 15.2697 | [7 empty] | 1.9662 | 22.6447 | 0.565 | 3165.1078 | 0.4072 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7167 | 5.3931 | 10.7852 | 4771.4801 | 22.5616 | [6 empty] | 49.9734 | 54.3134 | 26.0698 | [5 empty] | 1.3516 | 14.3092 | 3713.5781 | [5 empty] | 49.6956 | 53.811 | 25.8037 | [7 empty] | 1.7056 | 14.2169 | 0.3659 | 3703.6252 | 0.3537 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.46 | -61.1707 | 41.0445 | 21528.8476 | 24.8718 | [6 empty] | 61.1202 | 59.0376 | 81.6837 | [5 empty] | -1.9662 | -20.8161 | 8477.3575 | [5 empty] | 61.8067 | 59.469 | 80.7113 | [7 empty] | -1.1985 | -20.0657 | 1.0734 | 8202.7489 | 0.6964 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.0531 | -94.7284 | 47.2196 | 2.9273e+18 | 23.5734 | [6 empty] | 73.4625 | 64.2684 | 143.2623 | [5 empty] | -4.5441 | -48.1097 | 64697.7201 | [5 empty] | 73.7578 | 64.4002 | 139.528 | [7 empty] | -3.5049 | -46.5016 | 1.9146 | 40393.1506 | 0.8046 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.1574 | -125.1361 | 44.8805 | 4.391e+18 | 21.6152 | [6 empty] | 94.6349 | 73.2415 | 248.896 | [5 empty] | -7.6256 | -80.7334 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.2861 | 73.3771 | 243.2591 | [7 empty] | -7.1862 | -78.9932 | 1.7949 | 4.391e+18 | 0.3727 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.5861 | -152.1499 | 35.4402 | 4.391e+18 | 18.6667 | [6 empty] | 130.3866 | 88.3935 | 427.2697 | [5 empty] | -11.0645 | -117.1425 | 4.391e+18 | [5 empty] | 130.3677 | 89.0632 | 418.933 | [7 empty] | -10.4953 | -115.2738 | 1.9535 | 4.391e+18 | 0.3636 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -35.973 | 66.476 | 32.5716 | 3114.3991 | 21.0194 | [6 empty] | 65.3079 | 88.3884 | 11.7572 | [5 empty] | -15.4139 | 41.2127 | 3082.3325 | [5 empty] | 65.2971 | 87.7217 | 11.9345 | [7 empty] | -14.6556 | 40.7748 | 0.8756 | 3078.2809 | 0.3415 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.5835 | 62.7317 | 31.4302 | 3215.36 | 20.9672 | [6 empty] | 65.8098 | 88.6012 | 14.2612 | [5 empty] | -15.4489 | 39.4683 | 3147.6372 | [5 empty] | 65.286 | 87.7779 | 14.7288 | [7 empty] | -15.3819 | 38.8688 | 0.6032 | 3163.7276 | 0.3888 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -35.8053 | 49.5682 | 24.6099 | 3563.4942 | 20.74 | [6 empty] | 66.9405 | 89.0804 | 19.9026 | [5 empty] | -15.5268 | 35.6245 | 3299.1726 | [5 empty] | 66.5072 | 88.2886 | 20.004 | [7 empty] | -15.275 | 35.2586 | 0.4442 | 3304.0124 | 0.2464 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.0048 | 25.9532 | 20.4831 | 4424.3813 | 21.6482 | [6 empty] | 69.1449 | 90.0146 | 30.9008 | [5 empty] | -15.6751 | 28.4551 | 3616.2394 | [5 empty] | 69.9051 | 90.0218 | 30.1653 | [7 empty] | -14.3758 | 28.7654 | 1.3359 | 3572.1337 | 0.7009 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -35.824 | -4.1865 | 28.5883 | 6180.373 | 24.8138 | [6 empty] | 73.1734 | 91.722 | 51.0002 | [5 empty] | -15.9345 | 16.3487 | 4283.7751 | [5 empty] | 73.2459 | 91.5429 | 50.8685 | [7 empty] | -15.6043 | 16.3113 | 0.3323 | 4276.7785 | 0.1817 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.2075 | -36.8436 | 39.2447 | 10192.2003 | 24.6254 | [6 empty] | 80.2917 | 94.7387 | 86.5147 | [5 empty] | -16.3619 | -2.42 | 5796.7359 | [5 empty] | 80.447 | 94.8108 | 85.9219 | [7 empty] | -16.1172 | -2.1043 | 0.3995 | 5755.1214 | 0.2302 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.0682 | -70.9708 | 45.653 | 35803.5937 | 21.3944 | [6 empty] | 92.634 | 99.9696 | 148.0932 | [5 empty] | -17.0305 | -29.0323 | 10386.1071 | [5 empty] | 92.7558 | 100.1723 | 146.0531 | [7 empty] | -16.7298 | -28.0932 | 0.9862 | 10066.9736 | 0.2947 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -34.7642 | -103.1747 | 43.1862 | 4.391e+18 | 20.3731 | [6 empty] | 113.8063 | 108.9426 | 253.727 | [5 empty] | -18.0305 | -63.3622 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.1828 | 108.7992 | 251.3256 | [7 empty] | -18.1979 | -62.6469 | 0.7347 | 2.9273e+18 | 0.1426 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.1076 | -132.437 | 32.7914 | 4.391e+18 | 18.6611 | [6 empty] | 149.5581 | 124.0947 | 432.1007 | [5 empty] | -19.461 | -103.6193 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 149.1381 | 124.3357 | 426.9143 | [7 empty] | -19.361 | -102.3795 | 1.2438 | 4.391e+18 | 0.1534 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.1698 | 79.7973 | 41.7795 | 3336.8826 | 17.0468 | [6 empty] | 98.5493 | 150.2907 | 20.1336 | [5 empty] | -34.2474 | 54.0749 | 3260.0375 | [5 empty] | 97.8207 | 148.8303 | 19.9941 | [7 empty] | -33.84 | 53.7809 | 0.5024 | 3257.8662 | 0.2479 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.3773 | 76.6363 | 40.8646 | 3408.0146 | 17.032 | [6 empty] | 99.0512 | 150.5034 | 22.6377 | [5 empty] | -34.2133 | 52.7602 | 3298.1617 | [5 empty] | 98.4254 | 149.1125 | 22.3917 | [7 empty] | -33.7279 | 52.5207 | 0.5413 | 3293.525 | 0.2506 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.0334 | 65.5202 | 35.5424 | 3654.0652 | 17.0397 | [6 empty] | 100.1819 | 150.9826 | 28.279 | [5 empty] | -34.138 | 49.8377 | 3385.8669 | [5 empty] | 99.2192 | 149.9046 | 28.627 | [7 empty] | -34.4081 | 49.447 | 0.4749 | 3399.2846 | 0.2994 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.0857 | 45.1221 | 31.0997 | 4235.1411 | 18.061 | [6 empty] | 102.3863 | 151.9169 | 39.2772 | [5 empty] | -33.9971 | 44.2906 | 3564.7319 | [5 empty] | 101.0699 | 150.5827 | 39.8226 | [7 empty] | -34.4849 | 43.7524 | 0.7264 | 3587.8397 | 0.4197 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.429 | 18.0831 | 33.9757 | 5328.3047 | 20.4771 | [6 empty] | 106.4148 | 153.6242 | 59.3766 | [5 empty] | -33.7583 | 34.6359 | 3921.6883 | [5 empty] | 107.9532 | 153.8504 | 57.9818 | [7 empty] | -32.0206 | 35.1349 | 1.8079 | 3870.2156 | 0.7695 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.1855 | -12.479 | 41.9486 | 7361.4826 | 23.757 | [6 empty] | 113.533 | 156.641 | 94.8911 | [5 empty] | -33.3889 | 18.938 | 4659.7725 | [5 empty] | 114.0119 | 156.7824 | 94.9846 | [7 empty] | -33.0033 | 18.8885 | 0.3888 | 4654.0059 | 0.1456 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.237 | -45.7202 | 48.6215 | 12411.276 | 21.167 | [6 empty] | 125.8753 | 161.8718 | 156.4697 | [5 empty] | -32.8792 | -4.863 | 6346.6351 | [5 empty] | 125.7081 | 161.727 | 155.9371 | [7 empty] | -32.8702 | -4.7094 | 0.1538 | 6332.5388 | 0.0911 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.1501 | -78.2735 | 47.1837 | 47704.722 | 17.1109 | [6 empty] | 147.0477 | 170.8449 | 262.1034 | [5 empty] | -32.288 | -38.1714 | 11896.4612 | [5 empty] | 146.4912 | 170.4362 | 261.6256 | [7 empty] | -32.4498 | -38.1571 | 0.1625 | 11926.5997 | 0.1012 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -55.6831 | -109.0081 | 37.2249 | 4.391e+18 | 16.6929 | [6 empty] | 182.7995 | 185.9969 | 440.4771 | [5 empty] | -31.7984 | -80.4561 | 4.391e+18 | [5 empty] | 183.1272 | 186.7435 | 432.2078 | [7 empty] | -31.1677 | -78.3136 | 2.2334 | 4.391e+18 | 0.3076 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -94.4366 | 92.4163 | 46.8442 | 3473.0856 | 12.4631 | [6 empty] | 155.5726 | 256.4797 | 34.5028 | [5 empty] | -53.8038 | 69.1063 | 3360.7974 | [5 empty] | 153.8703 | 255.116 | 34.7298 | [7 empty] | -54.4981 | 68.9105 | 0.7213 | 3371.8447 | 0.285 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -94.3819 | 89.6959 | 45.9968 | 3525.6941 | 12.4789 | [6 empty] | 156.0744 | 256.6924 | 37.0069 | [5 empty] | -53.7517 | 68.1346 | 3383.19 | [5 empty] | 155.5105 | 255.8747 | 37.0494 | [7 empty] | -53.7569 | 67.9932 | 0.1415 | 3385.3649 | 0.089 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -92.8411 | 80.1939 | 41.7085 | 3708.1519 | 12.7054 | [6 empty] | 157.2052 | 257.1716 | 42.6482 | [5 empty] | -53.6356 | 65.9628 | 3434.3009 | [5 empty] | 156.5074 | 256.2624 | 42.5645 | [7 empty] | -53.6887 | 65.8602 | 0.1156 | 3436.1191 | 0.0897 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -91.3795 | 62.4966 | 37.9722 | 4125.2059 | 14.0736 | [6 empty] | 159.4095 | 258.1059 | 53.6464 | [5 empty] | -53.4138 | 61.796 | 3536.7046 | [5 empty] | 159.1577 | 257.3002 | 53.0847 | [7 empty] | -53.0938 | 61.8337 | 0.3222 | 3530.4739 | 0.133 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.0566 | 38.4672 | 39.3992 | 4865.0745 | 16.5265 | [6 empty] | 163.4381 | 259.8132 | 73.7458 | [5 empty] | -53.0236 | 54.4021 | 3733.9501 | [5 empty] | 164.1514 | 259.2211 | 74.1851 | [7 empty] | -52.1187 | 54.003 | 0.989 | 3732.245 | 0.2322 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -85.9521 | 10.4045 | 46.095 | 6113.0885 | 19.7867 | [6 empty] | 170.5563 | 262.83 | 109.2603 | [5 empty] | -52.3789 | 41.9891 | 4117.4502 | [5 empty] | 171.0284 | 262.1958 | 109.1131 | [7 empty] | -51.616 | 41.8082 | 0.7841 | 4111.4759 | 0.2105 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -82.965 | -21.0887 | 53.6047 | 8505.4883 | 22.5111 | [6 empty] | 182.8986 | 268.0608 | 170.8389 | [5 empty] | -51.3808 | 22.2229 | 4901.5876 | [5 empty] | 183.4546 | 267.815 | 168.7446 | [7 empty] | -50.6174 | 22.7404 | 0.9222 | 4863.1109 | 0.372 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -79.7327 | -52.9883 | 54.4581 | 14122.4616 | 17.3656 | [6 empty] | 204.071 | 277.0339 | 276.4726 | [5 empty] | -49.96 | -7.3893 | 6704.713 | [5 empty] | 203.8766 | 277.165 | 275.0072 | [7 empty] | -50.0373 | -6.9371 | 0.4588 | 6669.3967 | 0.2349 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -76.9289 | -84.0581 | 45.9584 | 51396.2585 | 12.1416 | [6 empty] | 239.8228 | 292.1859 | 454.8463 | [5 empty] | -48.1775 | -48.2038 | 12847.3087 | [5 empty] | 238.5509 | 291.2294 | 445.1825 | [7 empty] | -47.7727 | -46.3218 | 1.925 | 12280.8552 | 0.4878 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -118.6534 | 104.5897 | 47.7023 | 3560.0891 | 8.2239 | [6 empty] | 251.8624 | 435.7911 | 58.7667 | [5 empty] | -74.4895 | 86.5601 | 3418.4323 | [5 empty] | 252.9527 | 436.8152 | 58.9141 | [7 empty] | -74.2408 | 86.591 | 0.2506 | 3416.2368 | 0.0809 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -118.4464 | 102.2178 | 46.9524 | 3600.2088 | 8.3107 | [6 empty] | 252.3643 | 436.0038 | 61.2708 | [5 empty] | -74.4398 | 85.849 | 3431.651 | [5 empty] | 254.7761 | 437.6151 | 60.946 | [7 empty] | -73.5662 | 85.9899 | 0.8849 | 3421.6516 | 0.2607 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -116.8982 | 94.0446 | 43.6811 | 3739.3505 | 8.8636 | [6 empty] | 253.495 | 436.483 | 66.9121 | [5 empty] | -74.3283 | 84.2544 | 3461.668 | [5 empty] | 255.8648 | 438.0317 | 66.7407 | [7 empty] | -73.4691 | 84.3493 | 0.8644 | 3452.5187 | 0.2421 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -115.2213 | 78.6464 | 41.1855 | 4049.4784 | 10.7456 | [6 empty] | 255.6994 | 437.4173 | 77.9103 | [5 empty] | -74.1136 | 81.1752 | 3521.1529 | [5 empty] | 258.0755 | 439.8212 | 77.5056 | [7 empty] | -73.6022 | 81.4898 | 0.6004 | 3511.5678 | 0.2402 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -112.6285 | 57.3236 | 42.9982 | 4578.2224 | 13.5395 | [6 empty] | 259.728 | 439.1246 | 98.0097 | [5 empty] | -73.7296 | 75.6462 | 3633.3001 | [5 empty] | 260.5712 | 440.5262 | 99.0009 | [7 empty] | -73.8611 | 75.5575 | 0.1586 | 3637.6416 | 0.0982 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.2452 | 31.9136 | 49.8201 | 5415.523 | 16.7515 | [6 empty] | 266.8462 | 442.1414 | 133.5242 | [5 empty] | -73.0767 | 66.1754 | 3843.0326 | [5 empty] | 267.2557 | 443.2515 | 134.9484 | [7 empty] | -73.384 | 65.9804 | 0.364 | 3851.8951 | 0.1415 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -105.6988 | 2.5447 | 58.6805 | 6845.1632 | 20.4536 | [6 empty] | 279.1885 | 447.3722 | 195.1028 | [5 empty] | -72.0168 | 50.5958 | 4244.8487 | [5 empty] | 280.222 | 448.8076 | 194.3359 | [7 empty] | -71.931 | 50.9899 | 0.4033 | 4233.0966 | 0.1612 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -101.8021 | -28.0172 | 62.5574 | 9377.9621 | 21.6625 | [6 empty] | 300.3608 | 456.3453 | 300.7365 | [5 empty] | -70.3875 | 26.0805 | 5061.4853 | [5 empty] | 301.8324 | 457.7442 | 300.0395 | [7 empty] | -70.0568 | 26.4325 | 0.483 | 5042.2421 | 0.1936 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.1181 | -58.7116 | 57.1678 | 15157.1431 | 14.11 | [6 empty] | 336.1126 | 471.4973 | 479.1102 | [5 empty] | -68.0827 | -10.0697 | 6927.0837 | [5 empty] | 337.3139 | 472.8702 | 474.6388 | [7 empty] | -67.6846 | -8.9586 | 1.1804 | 6836.4125 | 0.4613 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 152.2103 | 9.2273 | 79.8706 | 2244.3827 | 14.7947 | [6 empty] | 47.1632 | 24.5258 | 4.7834 | [5 empty] | 72.3472 | 8.1346 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.7449 | 24.3824 | 4.702 | [7 empty] | 71.7918 | 8.2224 | 0.5623 | 2244.3827 | 0.1763 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.5929 | -10.4856 | 70.2063 | 2244.3827 | 16.1822 | [6 empty] | 48.2939 | 25.005 | 10.4247 | [5 empty] | 68.5365 | 2.169 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.2397 | 24.9927 | 9.8823 | [7 empty] | 68.9222 | 2.7385 | 0.6878 | 2244.3827 | 0.5538 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.1927 | -40.9789 | 61.584 | 4374.2217 | 17.5356 | [6 empty] | 50.4983 | 25.9393 | 21.423 | [5 empty] | 62.1525 | -8.0486 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.0291 | 25.751 | 21.1429 | [7 empty] | 61.7631 | -7.8739 | 0.4267 | 2244.3827 | 0.1333 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.2476 | -73.017 | 62.7627 | 15780.5487 | 18.0834 | [6 empty] | 54.5268 | 27.6466 | 41.5223 | [5 empty] | 53.0749 | -23.1974 | 5511.3515 | [5 empty] | 54.3558 | 27.5968 | 41.0101 | [7 empty] | 53.1468 | -22.8459 | 0.3588 | 5427.7041 | 0.144 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.3467 | -102.2411 | 66.4691 | 6.4036e+17 | 17.8933 | [6 empty] | 61.6451 | 30.6634 | 77.0368 | [5 empty] | 42.0078 | -43.0998 | 18721.236 | [5 empty] | 60.9661 | 30.4131 | 76.2047 | [7 empty] | 41.6148 | -42.7769 | 0.5086 | 18608.8672 | 0.1419 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.1794 | -129.3458 | 67.5232 | 2.9273e+18 | 17.2351 | [6 empty] | 73.9874 | 35.8942 | 138.6154 | [5 empty] | 30.2888 | -66.9834 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.9912 | 35.4522 | 138.1073 | [7 empty] | 29.5894 | -66.9723 | 0.6994 | 2.9273e+18 | 0.2228 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.02 | -153.0313 | 63.6942 | 2.9273e+18 | 16.1119 | [6 empty] | 95.1597 | 44.8673 | 244.2491 | [5 empty] | 19.1523 | -94.3922 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.2173 | 44.5679 | 239.533 | [7 empty] | 19.4357 | -93.3342 | 1.0953 | 2.9273e+18 | 0.2306 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.2066 | -174.436 | 54.8974 | 2.9273e+18 | 14.2952 | [6 empty] | 130.9115 | 60.0193 | 422.6228 | [5 empty] | 9.2326 | -125.5481 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.0132 | 59.8078 | 417.3828 | [7 empty] | 9.4159 | -124.7421 | 0.8266 | 2.9273e+18 | 0.145 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 148.2775 | 18.3848 | 79.1819 | 2244.3827 | 15.4937 | [6 empty] | 48.013 | 26.8303 | 2.62 | [5 empty] | 69.2946 | 12.7743 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.9571 | 26.7686 | 2.7445 | [7 empty] | 69.2306 | 12.5889 | 0.1962 | 2244.3827 | 0.2529 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.4307 | 12.0801 | 75.7645 | 2244.3827 | 15.2018 | [6 empty] | 48.5149 | 27.043 | 5.124 | [5 empty] | 67.6944 | 10.0123 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.064 | 26.8554 | 5.125 | [7 empty] | 67.1165 | 9.9763 | 0.5791 | 2244.3827 | 0.1214 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.4474 | -7.2289 | 67.0807 | 2244.3827 | 16.6904 | [6 empty] | 49.6456 | 27.5223 | 10.7654 | [5 empty] | 64.3428 | 4.1732 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.3246 | 27.4239 | 10.4215 | [7 empty] | 64.1172 | 4.5255 | 0.4183 | 2244.3827 | 0.3577 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.1383 | -37.5371 | 59.5635 | 4207.0871 | 18.0667 | [6 empty] | 51.85 | 28.4565 | 21.7636 | [5 empty] | 58.6595 | -5.9189 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.1356 | 28.1437 | 21.8703 | [7 empty] | 57.7346 | -6.1483 | 0.9529 | 2244.3827 | 0.2666 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 87.8171 | -69.8785 | 61.4834 | 13581.4379 | 18.5585 | [6 empty] | 55.8786 | 30.1639 | 41.863 | [5 empty] | 50.4321 | -21.067 | 5249.9821 | [5 empty] | 55.8425 | 30.2607 | 40.6135 | [7 empty] | 50.8958 | -20.06 | 1.1086 | 5015.2382 | 0.4555 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 69.9567 | -99.6948 | 65.6224 | 6.4036e+17 | 18.3037 | [6 empty] | 62.9968 | 33.1806 | 77.3775 | [5 empty] | 40.1751 | -41.2195 | 15283.128 | [5 empty] | 62.3586 | 33.0153 | 75.4591 | [7 empty] | 40.1964 | -40.2404 | 0.9793 | 14301.7791 | 0.3062 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.44 | -127.4888 | 66.8957 | 2.9273e+18 | 17.6067 | [6 empty] | 75.3391 | 38.4115 | 138.956 | [5 empty] | 29.063 | -65.5933 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.54 | 38.1051 | 137.5739 | [7 empty] | 28.7558 | -65.2036 | 0.4963 | 2.9273e+18 | 0.1427 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.6266 | -151.7613 | 63.0815 | 2.9273e+18 | 16.4769 | [6 empty] | 96.5115 | 47.3845 | 244.5897 | [5 empty] | 18.3039 | -93.5574 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.169 | 47.4649 | 240.6711 | [7 empty] | 18.7124 | -92.5533 | 1.084 | 2.9273e+18 | 0.2368 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 32.9818 | -173.6154 | 54.2523 | 2.9273e+18 | 14.666 | [6 empty] | 132.2632 | 62.5366 | 422.9634 | [5 empty] | 8.6064 | -125.1473 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.9006 | 62.0998 | 418.8341 | [7 empty] | 8.3915 | -124.5278 | 0.6557 | 4.391e+18 | 0.1589 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 118.8398 | 26.4815 | 60.0683 | 2244.3827 | 16.7875 | [6 empty] | 51.0583 | 32.5014 | 3.3873 | [5 empty] | 59.6206 | 16.4174 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.9517 | 31.9039 | 3.6389 | [7 empty] | 58.3994 | 15.9819 | 1.2966 | 2244.3827 | 0.5566 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 115.1054 | 20.7628 | 57.1225 | 2244.3827 | 16.3536 | [6 empty] | 51.5602 | 32.7141 | 5.8914 | [5 empty] | 58.4071 | 13.8141 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.6625 | 32.2872 | 6.0526 | [7 empty] | 57.2955 | 13.5501 | 1.1425 | 2244.3827 | 0.3576 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 106.2554 | 2.5518 | 50.7422 | 2244.3827 | 17.6979 | [6 empty] | 52.6909 | 33.1933 | 11.5327 | [5 empty] | 55.8351 | 8.2583 | 2244.3827 | [5 empty] | 52.6478 | 33.1832 | 11.27 | [7 empty] | 55.941 | 8.5169 | 0.2795 | 2244.3827 | 0.2741 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 90.5009 | -27.0244 | 46.7089 | 4045.9535 | 19.4087 | [6 empty] | 54.8953 | 34.1275 | 22.531 | [5 empty] | 51.3798 | -1.5045 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.8551 | 34.0719 | 21.6468 | [7 empty] | 51.966 | -0.7861 | 0.9272 | 2244.3827 | 0.5472 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.0271 | -59.949 | 52.4061 | 10117.4284 | 20.0259 | [6 empty] | 58.9239 | 35.8349 | 42.6303 | [5 empty] | 44.7165 | -16.5061 | 4827.1622 | [5 empty] | 57.9443 | 35.4952 | 42.6516 | [7 empty] | 43.4525 | -16.6284 | 1.2699 | 4928.5774 | 0.3367 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 59.6168 | -91.2826 | 59.1858 | 1.3722e+17 | 19.8073 | [6 empty] | 66.0421 | 38.8517 | 78.1448 | [5 empty] | 36.0527 | -36.9899 | 11362.9569 | [5 empty] | 65.6175 | 38.6798 | 77.4025 | [7 empty] | 35.9106 | -36.6685 | 0.3514 | 11239.8014 | 0.1155 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.4629 | -120.934 | 62.0688 | 2.9273e+18 | 19.108 | [6 empty] | 78.3844 | 44.0825 | 139.7234 | [5 empty] | 26.2317 | -62.255 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 78.3979 | 44.2594 | 138.1269 | [7 empty] | 26.5162 | -61.5209 | 0.7873 | 6.4036e+17 | 0.2195 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.173 | -146.9049 | 58.9583 | 2.9273e+18 | 17.9893 | [6 empty] | 99.5568 | 53.0556 | 245.3571 | [5 empty] | 16.3377 | -91.3834 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.777 | 52.911 | 241.194 | [7 empty] | 16.5038 | -90.3339 | 1.0626 | 2.9273e+18 | 0.2151 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.4329 | -170.0901 | 50.3587 | 4.391e+18 | 16.1503 | [6 empty] | 135.3085 | 68.2076 | 423.7308 | [5 empty] | 7.1716 | -123.9871 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 135.6293 | 68.8251 | 416.8094 | [7 empty] | 8.0267 | -122.6751 | 1.5661 | 2.9273e+18 | 0.3604 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.1527 | 38.271 | 37.0647 | 2244.3827 | 19.3875 | [6 empty] | 56.9954 | 43.5574 | 4.8834 | [5 empty] | 44.7035 | 22.3039 | 2244.3827 | [5 empty] | 56.2138 | 43.0305 | 5.0623 | [7 empty] | 44.1017 | 21.9715 | 0.6875 | 2244.3827 | 0.3579 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 75.5564 | 33.3514 | 34.3384 | 2244.3827 | 18.9415 | [6 empty] | 57.4973 | 43.7701 | 7.3875 | [5 empty] | 43.9357 | 19.9627 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.0909 | 43.4143 | 7.3859 | [7 empty] | 43.8566 | 19.8085 | 0.1733 | 2244.3827 | 0.1595 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 70.833 | 16.9545 | 28.6224 | 2244.3827 | 19.3513 | [6 empty] | 58.628 | 44.2493 | 13.0288 | [5 empty] | 42.2841 | 14.9051 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.0874 | 44.3873 | 12.8008 | [7 empty] | 43.0617 | 15.0835 | 0.7979 | 2244.3827 | 0.2361 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.2443 | -10.8179 | 27.5036 | 3956.0181 | 21.899 | [6 empty] | 60.8324 | 45.1835 | 24.027 | [5 empty] | 39.3432 | 5.819 | 2552.8967 | [5 empty] | 60.4595 | 45.0329 | 23.6321 | [7 empty] | 39.0935 | 6.1084 | 0.3822 | 2533.32 | 0.2889 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 50.7482 | -43.4864 | 38.3661 | 7586.8478 | 22.8339 | [6 empty] | 64.861 | 46.8909 | 44.1264 | [5 empty] | 34.7492 | -8.6154 | 4366.901 | [5 empty] | 64.4968 | 46.8217 | 43.6489 | [7 empty] | 34.4104 | -8.2634 | 0.4885 | 4341.7849 | 0.2271 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.0965 | -76.0999 | 48.6344 | 23530.3402 | 22.6676 | [6 empty] | 71.9792 | 49.9077 | 79.6409 | [5 empty] | 28.4106 | -29.1491 | 8269.6244 | [5 empty] | 71.1608 | 49.5131 | 79.3661 | [7 empty] | 27.7773 | -29.1853 | 0.6343 | 8362.0247 | 0.23 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.6228 | -107.9595 | 53.6224 | 2.9273e+18 | 21.9257 | [6 empty] | 84.3215 | 55.1385 | 141.2195 | [5 empty] | 20.7121 | -55.4588 | 146195.8018 | [5 empty] | 83.79 | 55.0328 | 138.289 | [7 empty] | 20.9194 | -54.2928 | 1.1843 | 75993.5059 | 0.3279 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 23.884 | -136.3308 | 51.2039 | 2.9273e+18 | 20.6042 | [6 empty] | 105.4939 | 64.1116 | 246.8532 | [5 empty] | 12.4211 | -86.4265 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.6254 | 64.3948 | 242.1659 | [7 empty] | 13.2411 | -84.9978 | 1.6473 | 2.9273e+18 | 0.4197 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.8051 | -161.5862 | 42.492 | 2.9273e+18 | 17.9417 | [6 empty] | 141.2456 | 79.2636 | 425.2269 | [5 empty] | 4.3257 | -120.968 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.1258 | 79.0139 | 420.3261 | [7 empty] | 4.2679 | -120.1166 | 0.8533 | 2.9273e+18 | 0.1529 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.0323 | 51.51 | 23.4565 | 2244.3827 | 22.5184 | [6 empty] | 67.8455 | 63.7624 | 7.6175 | [5 empty] | 25.5196 | 30.5412 | 2244.3827 | [5 empty] | 68.1119 | 63.6786 | 7.5043 | [7 empty] | 26.1915 | 30.5101 | 0.6726 | 2244.3827 | 0.2895 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.3467 | 47.3502 | 20.9405 | 2244.3827 | 22.2536 | [6 empty] | 68.3474 | 63.9751 | 10.1215 | [5 empty] | 25.1268 | 28.5487 | 2244.3827 | [5 empty] | 67.638 | 63.4817 | 10.2621 | [7 empty] | 24.6232 | 28.3203 | 0.553 | 2244.3827 | 0.2482 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.4488 | 33.0611 | 12.0656 | 1923.4609 | 21.6018 | [6 empty] | 69.4781 | 64.4543 | 15.7629 | [5 empty] | 24.2695 | 24.1911 | 2451.2277 | [5 empty] | 69.5121 | 64.2735 | 15.4046 | [7 empty] | 24.7585 | 24.3403 | 0.5113 | 2403.1785 | 0.2207 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.4758 | 7.9144 | 9.5466 | 3914.437 | 23.6518 | [6 empty] | 71.6825 | 65.3886 | 26.7611 | [5 empty] | 22.6999 | 16.1805 | 3007.3133 | [5 empty] | 70.7181 | 64.8873 | 26.717 | [7 empty] | 21.8512 | 16.106 | 0.8519 | 3034.8785 | 0.4425 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 21.9794 | -23.2116 | 26.2543 | 6117.9904 | 26.0259 | [6 empty] | 75.711 | 67.0959 | 46.8605 | [5 empty] | 20.133 | 2.9778 | 4008.6969 | [5 empty] | 74.5608 | 66.5821 | 47.2659 | [7 empty] | 18.9008 | 2.6027 | 1.2881 | 4079.361 | 0.623 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.8029 | -55.9195 | 39.1502 | 11403.4678 | 25.4063 | [6 empty] | 82.8293 | 70.1127 | 82.375 | [5 empty] | 16.347 | -16.772 | 6227.0922 | [5 empty] | 81.2829 | 69.1918 | 83.6934 | [7 empty] | 14.9124 | -17.8606 | 1.8009 | 6470.5379 | 0.877 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.173 | -89.1813 | 45.6433 | 214975.2845 | 23.5702 | [6 empty] | 95.1716 | 75.3435 | 143.9535 | [5 empty] | 11.3419 | -43.5384 | 14745.3501 | [5 empty] | 95.0564 | 75.2585 | 144.6877 | [7 empty] | 11.1209 | -43.8805 | 0.4073 | 15073.4818 | 0.1581 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4084 | -119.7251 | 43.2152 | 2.9273e+18 | 21.1043 | [6 empty] | 116.3439 | 84.3166 | 249.5873 | [5 empty] | 5.4298 | -76.521 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.6614 | 83.9943 | 247.8764 | [7 empty] | 5.3103 | -76.1442 | 0.3954 | 2.9273e+18 | 0.1115 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5523 | -147.2689 | 33.3594 | 2.9273e+18 | 18.216 | [6 empty] | 152.0957 | 99.4686 | 427.961 | [5 empty] | -0.8518 | -113.9962 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 152.5544 | 100.0554 | 424.3883 | [7 empty] | -0.3963 | -113.0684 | 1.0336 | 2.9273e+18 | 0.2495 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2116 | 65.0445 | 25.0322 | 1934.1624 | 20.5332 | [6 empty] | 87.0169 | 99.4636 | 12.4485 | [5 empty] | 3.8761 | 41.0366 | 1933.6196 | [5 empty] | 86.8109 | 99.0113 | 12.5024 | [7 empty] | 4.1188 | 40.8417 | 0.3113 | 1934.4093 | 0.1656 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2002 | 61.5337 | 23.4846 | 1895.9955 | 20.3828 | [6 empty] | 87.5188 | 99.6763 | 14.9525 | [5 empty] | 3.724 | 39.4264 | 1909.4264 | [5 empty] | 87.8647 | 99.4658 | 14.8018 | [7 empty] | 4.5229 | 39.3526 | 0.8024 | 1915.9116 | 0.3726 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4294 | 49.2223 | 15.473 | 3154.5518 | 19.856 | [6 empty] | 88.6495 | 100.1555 | 20.5939 | [5 empty] | 3.388 | 35.8693 | 1862.8862 | [5 empty] | 87.9427 | 99.5201 | 20.7614 | [7 empty] | 3.0974 | 35.6124 | 0.3879 | 1859.2611 | 0.2393 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.4846 | 26.9677 | 9.5088 | 3893.0986 | 20.3445 | [6 empty] | 90.8539 | 101.0898 | 31.5921 | [5 empty] | 2.7581 | 29.2011 | 3220.9585 | [5 empty] | 90.1176 | 100.7363 | 31.9391 | [7 empty] | 2.0582 | 28.967 | 0.738 | 3244.801 | 0.4071 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6007 | -1.7432 | 22.1234 | 5291.122 | 24.285 | [6 empty] | 94.8825 | 102.7971 | 51.6915 | [5 empty] | 1.6854 | 17.8435 | 3786.9291 | [5 empty] | 93.8889 | 102.4147 | 51.9933 | [7 empty] | 0.7111 | 17.6601 | 0.9914 | 3819.3456 | 0.736 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.8331 | -66.6653 | 42.2035 | 16356.5541 | 22.563 | [6 empty] | 114.343 | 111.0447 | 148.7845 | [5 empty] | -2.4334 | -25.7632 | 8093.8424 | [5 empty] | 114.8846 | 111.2785 | 146.594 | [7 empty] | -1.643 | -24.8313 | 1.222 | 7879.6211 | 0.6736 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.8323 | -98.4427 | 39.8174 | 2.9273e+18 | 20.0006 | [6 empty] | 135.5154 | 120.0178 | 254.4183 | [5 empty] | -5.639 | -59.7012 | 33653.9728 | [5 empty] | 135.6483 | 120.4983 | 250.9292 | [7 empty] | -5.3563 | -58.399 | 1.3325 | 28990.3449 | 0.3388 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.2808 | -127.8804 | 28.7069 | 2.9273e+18 | 17.6557 | [6 empty] | 171.2671 | 135.1698 | 432.792 | [5 empty] | -9.4696 | -100.2566 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 170.2278 | 135.3575 | 430.0276 | [7 empty] | -10.0653 | -99.5062 | 0.9581 | 2.9273e+18 | 0.3383 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.3525 | 78.3331 | 31.443 | 3073.5571 | 16.7177 | [6 empty] | 120.2583 | 161.3659 | 20.8249 | [5 empty] | -18.7733 | 53.7299 | 3058.0131 | [5 empty] | 120.61 | 160.7042 | 20.7245 | [7 empty] | -17.782 | 53.5041 | 1.0166 | 3046.1957 | 0.3565 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -38.8084 | 75.3096 | 30.3545 | 3140.9516 | 16.6033 | [6 empty] | 120.7602 | 161.5786 | 23.329 | [5 empty] | -18.8023 | 52.4808 | 3093.6145 | [5 empty] | 121.4776 | 161.0941 | 23.1765 | [7 empty] | -17.5485 | 52.2775 | 1.2701 | 3077.5385 | 0.4546 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.1492 | 64.7224 | 24.4424 | 3364.3145 | 16.3546 | [6 empty] | 121.8909 | 162.0578 | 28.9703 | [5 empty] | -18.8671 | 49.7014 | 3174.9728 | [5 empty] | 122.8311 | 162.1406 | 28.5586 | [7 empty] | -17.8226 | 49.777 | 1.0473 | 3156.0161 | 0.4334 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.5384 | 45.2162 | 19.5633 | 3881.1246 | 17.1528 | [6 empty] | 124.0953 | 162.992 | 39.9685 | [5 empty] | -18.9914 | 44.4158 | 3339.0875 | [5 empty] | 124.2295 | 162.6851 | 39.5769 | [7 empty] | -18.5213 | 44.4718 | 0.4734 | 3328.5935 | 0.2108 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.6024 | 19.2946 | 25.0695 | 4815.5878 | 19.6846 | [6 empty] | 128.1239 | 164.6994 | 60.0679 | [5 empty] | -19.212 | 35.1846 | 3661.8446 | [5 empty] | 127.9899 | 164.4944 | 60.5752 | [7 empty] | -19.2647 | 34.9017 | 0.2878 | 3672.7598 | 0.1493 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.22 | -10.2591 | 35.6163 | 6439.9376 | 24.2954 | [6 empty] | 135.2421 | 167.7162 | 95.5824 | [5 empty] | -19.5825 | 20.0916 | 4316.4396 | [5 empty] | 136.1409 | 167.9627 | 94.9102 | [7 empty] | -18.7629 | 20.3421 | 0.857 | 4287.6919 | 0.4276 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.3047 | -42.6843 | 43.6435 | 9867.168 | 22.0434 | [6 empty] | 147.5844 | 172.947 | 157.161 | [5 empty] | -20.1759 | -2.9841 | 5753.621 | [5 empty] | 147.381 | 172.9334 | 154.8804 | [7 empty] | -20.047 | -2.1452 | 0.8488 | 5685.2951 | 0.5408 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.1253 | -74.6082 | 42.5325 | 21036.5736 | 16.9463 | [6 empty] | 168.7568 | 181.9201 | 262.7947 | [5 empty] | -21.0814 | -35.64 | 9875.3769 | [5 empty] | 169.7905 | 182.3658 | 261.2341 | [7 empty] | -20.3159 | -35.091 | 0.942 | 9694.8998 | 0.4247 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.43 | -105.1622 | 31.8669 | 4.391e+18 | 15.9577 | [6 empty] | 204.5085 | 197.0721 | 441.1684 | [5 empty] | -22.3886 | -77.6274 | 537518.0038 | [5 empty] | 204.2888 | 197.4861 | 437.9168 | [7 empty] | -22.4441 | -76.7188 | 0.9103 | 197129.9564 | 0.1143 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.1558 | 91.0105 | 35.2018 | 3273.9454 | 11.9243 | [6 empty] | 177.2816 | 267.5549 | 35.1941 | [5 empty] | -41.895 | 68.7391 | 3239.6375 | [5 empty] | 176.831 | 266.4361 | 35.004 | [7 empty] | -41.5718 | 68.6021 | 0.3511 | 3236.9755 | 0.124 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.2907 | 88.3638 | 34.2733 | 3323.9786 | 11.8222 | [6 empty] | 177.7835 | 267.7676 | 37.6982 | [5 empty] | -41.8736 | 67.7978 | 3260.9456 | [5 empty] | 176.8073 | 266.441 | 38.2146 | [7 empty] | -41.9472 | 67.4118 | 0.393 | 3268.5892 | 0.2138 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.2114 | 79.2107 | 29.6465 | 3492.1068 | 11.7814 | [6 empty] | 178.9142 | 268.2468 | 43.3395 | [5 empty] | -41.826 | 65.693 | 3309.4966 | [5 empty] | 179.0157 | 267.4016 | 43.1658 | [7 empty] | -41.2073 | 65.541 | 0.6372 | 3303.9892 | 0.1804 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -67.6898 | 62.1092 | 25.9584 | 3873.2315 | 12.9646 | [6 empty] | 181.1186 | 269.1811 | 54.3377 | [5 empty] | -41.7354 | 61.6519 | 3406.4586 | [5 empty] | 182.1897 | 268.7042 | 53.3787 | [7 empty] | -40.4501 | 61.7515 | 1.2891 | 3386.8349 | 0.4384 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -66.621 | 38.8845 | 29.4986 | 4534.1293 | 15.5445 | [6 empty] | 185.1472 | 270.8884 | 74.4371 | [5 empty] | -41.5769 | 54.4717 | 3592.2706 | [5 empty] | 184.8199 | 270.142 | 74.0022 | [7 empty] | -41.3558 | 54.4699 | 0.221 | 3588.3222 | 0.0948 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -64.9316 | 11.6425 | 38.7703 | 5612.6599 | 19.3759 | [6 empty] | 192.2654 | 273.9052 | 109.9516 | [5 empty] | -41.3177 | 42.3918 | 3950.878 | [5 empty] | 191.9312 | 273.2556 | 109.5523 | [7 empty] | -41.1667 | 42.3835 | 0.1512 | 3948.1873 | 0.0702 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.5 | -19.0888 | 47.84 | 7549.6604 | 23.7452 | [6 empty] | 204.6077 | 279.136 | 171.5302 | [5 empty] | -40.9248 | 23.0897 | 4675.524 | [5 empty] | 203.4291 | 278.3894 | 170.8153 | [7 empty] | -41.3329 | 23.2062 | 0.4244 | 4677.3605 | 0.1459 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -61.807 | -50.2738 | 49.2062 | 11445.8394 | 18.2395 | [6 empty] | 225.7801 | 288.1091 | 277.1639 | [5 empty] | -40.3885 | -5.9737 | 6296.3332 | [5 empty] | 226.837 | 288.5605 | 274.5679 | [7 empty] | -39.6452 | -5.2408 | 1.0439 | 6222.8982 | 0.4049 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.4665 | -81.0259 | 40.4224 | 24771.8125 | 11.9317 | [6 empty] | 261.5318 | 303.2611 | 455.5376 | [5 empty] | -39.7762 | -46.3001 | 11307.9967 | [5 empty] | 261.0978 | 302.6474 | 449.4376 | [7 empty] | -39.2571 | -45.1541 | 1.258 | 11021.8936 | 0.2676 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -96.492 | 103.2874 | 35.3298 | 3404.8192 | 7.0151 | [6 empty] | 273.5715 | 446.8663 | 59.458 | [5 empty] | -65.5505 | 86.234 | 3345.7136 | [5 empty] | 274.1017 | 447.7462 | 59.7982 | [7 empty] | -65.6231 | 86.2401 | 0.0729 | 3347.0502 | 0.0513 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -96.43 | 100.9629 | 34.5502 | 3443.3539 | 6.9715 | [6 empty] | 274.0734 | 447.079 | 61.962 | [5 empty] | -65.5149 | 85.5365 | 3358.5178 | [5 empty] | 275.1713 | 448.1627 | 63.041 | [7 empty] | -65.3755 | 85.3241 | 0.2541 | 3362.0123 | 0.1063 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.172 | 93.0105 | 31.08 | 3573.3987 | 7.2538 | [6 empty] | 275.2041 | 447.5582 | 67.6034 | [5 empty] | -65.4352 | 83.9722 | 3387.5773 | [5 empty] | 277.6049 | 449.1448 | 68.1803 | [7 empty] | -64.6638 | 83.8681 | 0.7785 | 3383.1872 | 0.1824 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.1565 | 78.0117 | 29.024 | 3862.6788 | 9.1251 | [6 empty] | 277.4085 | 448.4924 | 78.6016 | [5 empty] | -65.2817 | 80.9508 | 3445.1047 | [5 empty] | 279.8875 | 450.9768 | 79.1375 | [7 empty] | -64.8482 | 81.0151 | 0.4382 | 3441.4823 | 0.1653 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -92.469 | 57.2691 | 32.9752 | 4348.671 | 12.1892 | [6 empty] | 281.437 | 450.1998 | 98.701 | [5 empty] | -65.0071 | 75.5232 | 3553.3663 | [5 empty] | 283.4459 | 452.1873 | 98.7299 | [7 empty] | -64.6206 | 75.6938 | 0.4225 | 3547.351 | 0.1658 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.1077 | 32.4761 | 42.3346 | 5104.6025 | 15.815 | [6 empty] | 288.5553 | 453.2166 | 134.2155 | [5 empty] | -64.5406 | 66.2184 | 3755.2622 | [5 empty] | 290.5703 | 454.6005 | 135.3109 | [7 empty] | -63.986 | 66.0262 | 0.587 | 3754.6056 | 0.1392 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -87.785 | 3.7613 | 52.8896 | 6355.261 | 20.3545 | [6 empty] | 300.8975 | 458.4474 | 195.794 | [5 empty] | -63.7842 | 50.8917 | 4140.4128 | [5 empty] | 301.7133 | 458.8103 | 195.9418 | [7 empty] | -63.4668 | 50.8627 | 0.3188 | 4137.5349 | 0.0802 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.0871 | -26.1208 | 57.4209 | 8434.2047 | 22.7938 | [6 empty] | 322.0699 | 467.4205 | 301.4278 | [5 empty] | -62.6244 | 26.7241 | 4917.3983 | [5 empty] | 323.1678 | 468.6564 | 301.5312 | [7 empty] | -62.5061 | 26.8866 | 0.2009 | 4909.5272 | 0.0995 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -82.587 | -56.3994 | 52.0677 | 12635.6295 | 14.9201 | [6 empty] | 357.8217 | 482.5725 | 479.8015 | [5 empty] | -60.9921 | -9.021 | 6660.6551 | [5 empty] | 359.1341 | 484.6465 | 474.0028 | [7 empty] | -60.7127 | -7.5139 | 1.5328 | 6553.6262 | 0.6753 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 183.885 | 13.6598 | 82.6748 | 2244.3827 | 14.5786 | [6 empty] | 84.8045 | 43.7291 | 5.982 | [5 empty] | 101.2129 | 13.0046 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.6922 | 42.7213 | 6.2262 | [7 empty] | 99.438 | 12.5642 | 1.8286 | 2244.3827 | 0.5906 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.2571 | -3.1392 | 74.0715 | 2244.3827 | 16.5336 | [6 empty] | 85.9352 | 44.2083 | 11.6234 | [5 empty] | 98.0719 | 8.2847 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.3299 | 42.9656 | 12.1411 | [7 empty] | 95.7075 | 7.512 | 2.4875 | 2244.3827 | 0.834 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.4142 | -30.9306 | 64.6936 | 2244.3827 | 18.3106 | [6 empty] | 88.1396 | 45.1425 | 22.6216 | [5 empty] | 92.4735 | -0.2219 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.3869 | 43.8591 | 23.2654 | [7 empty] | 89.8443 | -1.142 | 2.7856 | 2244.3827 | 0.8209 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 125.7977 | -62.4397 | 64.3094 | 6730.2644 | 18.8526 | [6 empty] | 92.1682 | 46.8499 | 42.721 | [5 empty] | 83.7182 | -13.8083 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.7457 | 46.2287 | 42.2294 | [7 empty] | 82.7814 | -13.7233 | 0.9407 | 2244.3827 | 0.221 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 104.5771 | -92.7954 | 68.017 | 23007.8636 | 18.6414 | [6 empty] | 99.2864 | 49.8667 | 78.2355 | [5 empty] | 71.6363 | -33.2873 | 5845.2523 | [5 empty] | 98.6052 | 49.441 | 77.8228 | [7 empty] | 71.4742 | -33.3114 | 0.1639 | 5864.8798 | 0.1219 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.2376 | -121.9106 | 69.4091 | 1.0063e+18 | 17.9291 | [6 empty] | 111.6287 | 55.0975 | 139.814 | [5 empty] | 57.0158 | -58.498 | 19320.1972 | [5 empty] | 110.6907 | 54.7077 | 139.7235 | [7 empty] | 56.3194 | -58.6262 | 0.7081 | 20097.9777 | 0.1696 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 69.8116 | -147.6921 | 65.6212 | 2.9273e+18 | 16.7664 | [6 empty] | 132.8011 | 64.0706 | 245.4477 | [5 empty] | 41.4676 | -88.5079 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 131.6286 | 63.5921 | 243.3336 | [7 empty] | 41.2027 | -88.1067 | 0.4808 | 2.9273e+18 | 0.1415 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.067 | -170.8407 | 57.2132 | 2.9273e+18 | 14.8633 | [6 empty] | 168.5528 | 79.2226 | 423.8214 | [5 empty] | 26.7199 | -122.3391 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.1659 | 79.3772 | 415.6677 | [7 empty] | 27.6605 | -120.8224 | 1.7846 | 2.9273e+18 | 0.3308 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.297 | 21.0833 | 81.8904 | 2244.3827 | 15.0727 | [6 empty] | 85.6543 | 46.0336 | 3.8186 | [5 empty] | 98.5341 | 16.5154 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.371 | 45.5079 | 3.9616 | [7 empty] | 97.2365 | 16.3477 | 1.3085 | 2244.3827 | 0.3054 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.1903 | 15.9234 | 79.0166 | 2244.3827 | 14.9066 | [6 empty] | 86.1562 | 46.2463 | 6.3226 | [5 empty] | 97.1889 | 14.3747 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.1883 | 45.8424 | 6.1654 | [7 empty] | 96.4195 | 14.4622 | 0.7743 | 2244.3827 | 0.2357 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 164.586 | -0.5794 | 71.0516 | 2244.3827 | 16.8795 | [6 empty] | 87.2869 | 46.7255 | 11.964 | [5 empty] | 94.2868 | 9.7335 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.0545 | 46.6571 | 12.0265 | [7 empty] | 93.9648 | 9.6897 | 0.325 | 2244.3827 | 0.0654 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.2513 | -28.0862 | 62.5176 | 2244.3827 | 18.7404 | [6 empty] | 89.4913 | 47.6597 | 22.9622 | [5 empty] | 89.0918 | 1.3395 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.8937 | 47.4878 | 22.9555 | [7 empty] | 88.3842 | 1.3487 | 0.7076 | 2244.3827 | 0.113 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.0199 | -59.591 | 62.7825 | 6464.0621 | 19.2663 | [6 empty] | 93.5199 | 49.3671 | 43.0616 | [5 empty] | 80.9098 | -12.1399 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.7384 | 48.9871 | 42.7718 | [7 empty] | 80.4781 | -12.108 | 0.4328 | 2244.3827 | 0.1224 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 101.8191 | -90.2406 | 66.9519 | 19563.4009 | 19.0316 | [6 empty] | 100.6381 | 52.3839 | 78.5761 | [5 empty] | 69.5052 | -31.603 | 5670.9105 | [5 empty] | 99.5473 | 51.9115 | 79.1347 | [7 empty] | 68.3596 | -32.0954 | 1.2469 | 5827.6261 | 0.2977 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.1797 | -119.7831 | 68.6214 | 6.4036e+17 | 18.2923 | [6 empty] | 112.9804 | 57.6147 | 140.1546 | [5 empty] | 55.5335 | -56.9772 | 17040.7022 | [5 empty] | 112.4899 | 57.5035 | 137.6452 | [7 empty] | 55.892 | -56.0172 | 1.0248 | 15962.4686 | 0.2528 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.1708 | -146.0404 | 64.91 | 2.9273e+18 | 17.0995 | [6 empty] | 134.1528 | 66.5878 | 245.7884 | [5 empty] | 40.4846 | -87.3311 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 133.3064 | 66.4853 | 240.5919 | [7 empty] | 40.9529 | -85.9101 | 1.4963 | 2.9273e+18 | 0.3019 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 55.7001 | -169.5457 | 56.3949 | 2.9273e+18 | 15.0576 | [6 empty] | 169.9046 | 81.7398 | 424.1621 | [5 empty] | 26.0553 | -121.571 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 169.5022 | 81.9846 | 417.1515 | [7 empty] | 26.7207 | -120.2017 | 1.5224 | 2.9273e+18 | 0.278 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.3009 | 27.8805 | 64.8658 | 2244.3827 | 16.5771 | [6 empty] | 88.6997 | 51.7046 | 4.586 | [5 empty] | 90.004 | 19.3084 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.3385 | 51.5404 | 4.7226 | [7 empty] | 89.6187 | 19.1743 | 0.408 | 2244.3827 | 0.2031 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 150.8004 | 23.1092 | 62.2049 | 2244.3827 | 16.1934 | [6 empty] | 89.2016 | 51.9173 | 7.09 | [5 empty] | 88.8717 | 17.2533 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.1749 | 51.8848 | 7.1058 | [7 empty] | 88.8868 | 17.2236 | 0.0333 | 2244.3827 | 0.0344 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 142.0152 | 7.4047 | 55.8562 | 2244.3827 | 17.7506 | [6 empty] | 90.3323 | 52.3965 | 12.7314 | [5 empty] | 86.4184 | 12.7817 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.8977 | 52.5689 | 12.3732 | [7 empty] | 87.2871 | 13.046 | 0.9081 | 2244.3827 | 0.2955 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 125.8524 | -19.3276 | 49.9835 | 2244.3827 | 19.964 | [6 empty] | 92.5367 | 53.3307 | 23.7296 | [5 empty] | 81.9894 | 4.6388 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.656 | 52.9356 | 23.2213 | [7 empty] | 81.5387 | 4.9125 | 0.5273 | 2244.3827 | 0.2544 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 107.7536 | -50.7506 | 53.4476 | 5899.2684 | 20.6851 | [6 empty] | 96.5652 | 55.0381 | 43.829 | [5 empty] | 74.9169 | -8.5794 | 2244.3827 | [5 empty] | 96.164 | 54.8574 | 42.9605 | [7 empty] | 75.0214 | -8.0847 | 0.5057 | 2244.3827 | 0.2605 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 90.803 | -82.0833 | 60.0342 | 14105.3507 | 20.5316 | [6 empty] | 103.6835 | 58.0549 | 79.3435 | [5 empty] | 64.8604 | -27.9439 | 5346.8889 | [5 empty] | 102.98 | 57.8473 | 79.1066 | [7 empty] | 64.2397 | -27.8629 | 0.6259 | 5370.1219 | 0.1253 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 74.6225 | -112.7821 | 63.2905 | 6.4036e+17 | 19.8104 | [6 empty] | 116.0258 | 63.2857 | 140.922 | [5 empty] | 52.2283 | -53.586 | 13766.5305 | [5 empty] | 115.7753 | 63.2848 | 138.0927 | [7 empty] | 52.8217 | -52.4373 | 1.293 | 12916.139 | 0.3313 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.2923 | -140.3436 | 60.2974 | 2.9273e+18 | 18.3986 | [6 empty] | 137.1981 | 72.2588 | 246.5557 | [5 empty] | 38.255 | -84.6205 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 136.9283 | 72.4691 | 244.0726 | [7 empty] | 38.3613 | -83.7911 | 0.8362 | 2.9273e+18 | 0.1814 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 49.8979 | -164.9545 | 51.8428 | 2.9273e+18 | 15.8384 | [6 empty] | 172.9499 | 87.4108 | 424.9294 | [5 empty] | 24.5402 | -119.7366 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 171.4471 | 87.0907 | 420.0193 | [7 empty] | 24.3412 | -118.8683 | 0.8908 | 2.9273e+18 | 0.1653 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 115.9579 | 38.3156 | 42.4948 | 2244.3827 | 19.5108 | [6 empty] | 94.6367 | 62.7606 | 6.082 | [5 empty] | 75.9112 | 24.1003 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.1479 | 62.7394 | 6.0909 | [7 empty] | 76.843 | 23.9482 | 0.9442 | 2244.3827 | 0.2798 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 113.2169 | 34.1038 | 39.9608 | 2244.3827 | 19.0237 | [6 empty] | 95.1386 | 62.9733 | 8.5861 | [5 empty] | 75.0726 | 22.1924 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.553 | 62.8927 | 8.6554 | [7 empty] | 75.9162 | 21.9823 | 0.8694 | 2244.3827 | 0.319 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 107.6819 | 19.7049 | 34.4794 | 2244.3827 | 19.4839 | [6 empty] | 96.2693 | 63.4525 | 14.2274 | [5 empty] | 73.2438 | 18.0184 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.8012 | 63.1199 | 14.3852 | [7 empty] | 73.0105 | 17.7943 | 0.3235 | 2244.3827 | 0.216 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 96.6222 | -5.4802 | 31.0526 | 2244.3826 | 22.0294 | [6 empty] | 98.4737 | 64.3868 | 25.2257 | [5 empty] | 69.9009 | 10.3387 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.8391 | 63.8345 | 25.7283 | [7 empty] | 69.629 | 9.7547 | 0.6442 | 2244.3827 | 0.4882 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 83.8935 | -36.2215 | 39.0661 | 5276.1863 | 23.1428 | [6 empty] | 102.5023 | 66.0941 | 45.325 | [5 empty] | 64.4503 | -2.3376 | 2244.3827 | [5 empty] | 101.7108 | 65.584 | 46.4183 | [7 empty] | 63.6077 | -3.2129 | 1.2149 | 2244.3828 | 0.5629 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 71.5507 | -68.0041 | 49.0384 | 10131.6266 | 22.8327 | [6 empty] | 109.6205 | 69.1109 | 80.8395 | [5 empty] | 56.4575 | -21.3462 | 4903.6588 | [5 empty] | 109.019 | 68.8546 | 80.5835 | [7 empty] | 56.0698 | -21.2985 | 0.3906 | 4915.8241 | 0.1 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.1113 | -100.0053 | 54.4036 | 73503.2805 | 21.6381 | [6 empty] | 121.9628 | 74.3417 | 142.4181 | [5 empty] | 46.0074 | -47.2035 | 10509.5423 | [5 empty] | 120.8932 | 73.6743 | 142.3703 | [7 empty] | 45.4907 | -47.5012 | 0.5964 | 10733.1518 | 0.2196 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.5478 | -129.2287 | 52.0933 | 2.9273e+18 | 19.5132 | [6 empty] | 143.1352 | 83.3148 | 248.0518 | [5 empty] | 33.9195 | -79.2314 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 141.384 | 82.7568 | 244.9306 | [7 empty] | 33.3313 | -78.4971 | 0.9408 | 6.4036e+17 | 0.2348 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 38.9892 | -155.5453 | 43.3486 | 2.9273e+18 | 16.6878 | [6 empty] | 178.8869 | 98.4668 | 426.4255 | [5 empty] | 21.5501 | -115.8592 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 178.3274 | 98.4588 | 418.538 | [7 empty] | 22.3392 | -114.2998 | 1.7478 | 2.9273e+18 | 0.3328 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 73.4966 | 50.6695 | 26.0336 | 2244.3827 | 20.9613 | [6 empty] | 105.4868 | 82.9657 | 8.8161 | [5 empty] | 56.1114 | 31.2916 | 2244.3827 | [5 empty] | 104.7839 | 82.2028 | 8.9097 | [7 empty] | 56.2238 | 30.9803 | 0.331 | 2244.3827 | 0.3184 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 71.5319 | 47.0177 | 23.6182 | 2244.3827 | 20.5216 | [6 empty] | 105.9887 | 83.1784 | 11.3202 | [5 empty] | 55.5834 | 29.5974 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.8967 | 82.6893 | 11.1224 | [7 empty] | 56.3033 | 29.4873 | 0.7282 | 2244.3827 | 0.2563 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 68.6522 | 34.1578 | 16.4685 | 2244.3827 | 19.6675 | [6 empty] | 107.1194 | 83.6576 | 16.9615 | [5 empty] | 54.4231 | 25.8665 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.0502 | 83.8189 | 16.4947 | [7 empty] | 55.7517 | 26.0579 | 1.3423 | 2244.3827 | 0.3227 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 61.9149 | 11.0947 | 12.4169 | 3050.7764 | 21.565 | [6 empty] | 109.3238 | 84.5918 | 27.9597 | [5 empty] | 52.2703 | 18.9152 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.9717 | 84.0761 | 27.9094 | [7 empty] | 52.5466 | 18.7229 | 0.3367 | 2244.3827 | 0.2312 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.0654 | -18.1352 | 25.9019 | 4799.0348 | 24.1376 | [6 empty] | 113.3524 | 86.2992 | 48.0591 | [5 empty] | 48.6697 | 7.1985 | 1895.9536 | [5 empty] | 113.0055 | 86.0145 | 47.311 | [7 empty] | 48.831 | 7.5181 | 0.358 | 1907.5368 | 0.2506 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.2802 | -49.5527 | 38.7567 | 7791.3541 | 23.5646 | [6 empty] | 120.4706 | 89.316 | 83.5736 | [5 empty] | 43.1803 | -10.9202 | 4443.1031 | [5 empty] | 119.3593 | 88.6793 | 83.3192 | [7 empty] | 42.6128 | -11.0117 | 0.5748 | 4469.8118 | 0.2081 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 37.8812 | -82.2591 | 45.7775 | 17535.1738 | 22.0364 | [6 empty] | 132.8129 | 94.5468 | 145.1522 | [5 empty] | 35.6121 | -36.5379 | 7925.2678 | [5 empty] | 132.5949 | 94.5458 | 143.7153 | [7 empty] | 35.7177 | -35.9406 | 0.6066 | 7807.9772 | 0.2024 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.4781 | -112.977 | 43.6564 | 6.4036e+17 | 19.7238 | [6 empty] | 153.9852 | 103.5199 | 250.7859 | [5 empty] | 26.2862 | -69.5224 | 45097.8636 | [5 empty] | 152.5869 | 103.0313 | 250.5034 | [7 empty] | 25.4033 | -69.5765 | 0.8846 | 49050.3694 | 0.2968 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.3464 | -140.9589 | 33.505 | 2.9273e+18 | 17.0489 | [6 empty] | 189.737 | 118.6719 | 429.1596 | [5 empty] | 16.112 | -108.2442 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.6792 | 119.0054 | 425.1987 | [7 empty] | 16.4199 | -107.279 | 1.0131 | 2.9273e+18 | 0.1979 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 31.9496 | 63.7538 | 22.7143 | 2244.3827 | 19.5777 | [6 empty] | 124.6583 | 118.6668 | 13.6471 | [5 empty] | 31.8395 | 41.0398 | 2244.3827 | [5 empty] | 125.2535 | 118.3232 | 13.265 | [7 empty] | 33.1356 | 41.0016 | 1.2966 | 2244.3827 | 0.4863 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.6856 | 60.5835 | 20.9933 | 2244.3826 | 19.3628 | [6 empty] | 125.1602 | 118.8796 | 16.1511 | [5 empty] | 31.5659 | 39.6086 | 2244.3827 | [5 empty] | 125.6702 | 118.5088 | 15.7297 | [7 empty] | 32.7881 | 39.595 | 1.2222 | 2244.3827 | 0.4639 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.5759 | 49.2663 | 12.9042 | 1962.8794 | 18.4297 | [6 empty] | 126.2909 | 119.3588 | 21.7925 | [5 empty] | 30.9602 | 36.4366 | 2244.3827 | [5 empty] | 126.0924 | 119.0359 | 21.9291 | [7 empty] | 31.0558 | 36.2583 | 0.2023 | 2244.3827 | 0.1451 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 25.9564 | 28.5705 | 4.2969 | 3338.9937 | 18.2977 | [6 empty] | 128.4953 | 120.293 | 32.7907 | [5 empty] | 29.8195 | 30.4518 | 2614.1641 | [5 empty] | 130.4586 | 120.8733 | 32.4727 | [7 empty] | 31.6817 | 30.5308 | 1.8639 | 2555.2469 | 0.7431 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.7906 | 1.4922 | 19.6148 | 4486.9417 | 22.9335 | [6 empty] | 132.5238 | 122.0004 | 52.8901 | [5 empty] | 27.8622 | 20.1436 | 3121.1454 | [5 empty] | 133.7062 | 122.2879 | 52.1528 | [7 empty] | 29.1497 | 20.4503 | 1.3236 | 3075.9361 | 0.4926 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.6837 | -28.6935 | 33.1181 | 6422.1165 | 24.1895 | [6 empty] | 139.6421 | 125.0171 | 88.4046 | [5 empty] | 24.7536 | 3.6612 | 4075.6207 | [5 empty] | 139.8235 | 125.0765 | 88.966 | [7 empty] | 24.7741 | 3.4119 | 0.2501 | 4090.3936 | 0.1861 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.8381 | -61.1836 | 41.1164 | 10679.6053 | 22.3804 | [6 empty] | 151.9844 | 130.248 | 149.9831 | [5 empty] | 20.2077 | -20.733 | 6133.9237 | [5 empty] | 152.0615 | 130.2241 | 148.0262 | [7 empty] | 20.6948 | -20.0124 | 0.8698 | 6042.0933 | 0.376 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.4989 | -92.7092 | 39.2723 | 30413.8533 | 19.4126 | [6 empty] | 173.1567 | 139.221 | 255.6169 | [5 empty] | 14.1645 | -53.8477 | 13239.9119 | [5 empty] | 173.1916 | 139.5042 | 251.6627 | [7 empty] | 14.6261 | -52.5316 | 1.3947 | 12605.4428 | 0.4353 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9319 | -122.0645 | 27.6371 | 2.9273e+18 | 16.622 | [6 empty] | 208.9085 | 154.3731 | 433.9906 | [5 empty] | 6.9874 | -94.5968 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 209.0218 | 155.0442 | 429.3643 | [7 empty] | 7.2502 | -93.3079 | 1.3154 | 2.9273e+18 | 0.2687 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.3423 | 76.8493 | 26.1195 | 1924.529 | 16.2645 | [6 empty] | 157.8997 | 180.5691 | 22.0235 | [5 empty] | 5.0381 | 53.3394 | 1936.9212 | [5 empty] | 156.5973 | 178.969 | 22.0877 | [7 empty] | 5.0745 | 53.0065 | 0.3349 | 1935.8079 | 0.2334 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0153 | 74.0696 | 24.931 | 1900.0172 | 16.1291 | [6 empty] | 158.4015 | 180.7818 | 24.5276 | [5 empty] | 4.9292 | 52.1862 | 1923.064 | [5 empty] | 155.7783 | 178.6198 | 24.7229 | [7 empty] | 4.0543 | 51.811 | 0.9519 | 1915.9643 | 0.4735 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0337 | 64.1753 | 18.6902 | 3033.7069 | 15.6909 | [6 empty] | 159.5323 | 181.261 | 30.1689 | [5 empty] | 4.6864 | 49.6164 | 1894.7203 | [5 empty] | 157.6472 | 179.4254 | 30.3308 | [7 empty] | 4.3044 | 49.2346 | 0.5402 | 1890.8734 | 0.319 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.6925 | 45.8017 | 12.9616 | 3494.4468 | 16.1281 | [6 empty] | 161.7366 | 182.1953 | 41.1672 | [5 empty] | 4.2236 | 44.7161 | 2992.1237 | [5 empty] | 161.8571 | 181.1852 | 41.3412 | [7 empty] | 5.1814 | 44.2866 | 1.0497 | 2984.5902 | 0.4582 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.3966 | 21.139 | 20.3705 | 4294.0829 | 18.6203 | [6 empty] | 165.7652 | 183.9026 | 61.2665 | [5 empty] | 3.4113 | 36.1157 | 3277.732 | [5 empty] | 165.4253 | 182.7258 | 60.5179 | [7 empty] | 4.1799 | 36.0677 | 0.7702 | 3262.1705 | 0.3973 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.8836 | -7.2032 | 32.3124 | 5600.486 | 24.7709 | [6 empty] | 172.8834 | 186.9194 | 96.781 | [5 empty] | 2.0723 | 21.94 | 3835.648 | [5 empty] | 172.7708 | 186.327 | 96.5196 | [7 empty] | 2.4769 | 21.837 | 0.4175 | 3830.8107 | 0.2934 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.7786 | -70.002 | 40.5044 | 13538.2453 | 18.6657 | [6 empty] | 206.3981 | 201.1233 | 263.9933 | [5 empty] | -2.9821 | -31.5721 | 7868.8226 | [5 empty] | 205.8786 | 201.0811 | 263.036 | [7 empty] | -3.2453 | -31.2671 | 0.4028 | 7841.6309 | 0.1879 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -17.9633 | -100.1733 | 29.3682 | 49788.8767 | 15.4813 | [6 empty] | 242.1499 | 216.2753 | 442.367 | [5 empty] | -6.8924 | -72.9717 | 25706.6462 | [5 empty] | 240.6628 | 216.2922 | 441.0561 | [7 empty] | -7.7819 | -72.568 | 0.9768 | 25571.1038 | 0.4419 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.4427 | 89.525 | 27.6904 | 3043.6681 | 11.6344 | [6 empty] | 214.9229 | 286.7581 | 36.3927 | [5 empty] | -22.7574 | 68.2179 | 3043.0774 | [5 empty] | 214.8404 | 285.6423 | 36.3207 | [7 empty] | -22.1211 | 67.9967 | 0.6737 | 3037.8848 | 0.205 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.7156 | 87.0406 | 26.654 | 3090.1579 | 11.4651 | [6 empty] | 215.4248 | 286.9708 | 38.8968 | [5 empty] | -22.7801 | 67.3238 | 3063.0742 | [5 empty] | 215.5329 | 286.5781 | 38.8093 | [7 empty] | -22.4392 | 67.2512 | 0.3486 | 3059.6614 | 0.109 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.1303 | 78.3624 | 21.663 | 3244.3023 | 11.2083 | [6 empty] | 216.5555 | 287.45 | 44.5381 | [5 empty] | -22.8308 | 65.3234 | 3108.4532 | [5 empty] | 216.5247 | 286.9424 | 44.5174 | [7 empty] | -22.5395 | 65.2155 | 0.3106 | 3106.297 | 0.0945 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.577 | 62.0883 | 17.6588 | 3588.6487 | 12.1731 | [6 empty] | 218.7599 | 288.3843 | 55.5363 | [5 empty] | -22.9286 | 61.4787 | 3198.4273 | [5 empty] | 219.0365 | 287.939 | 55.392 | [7 empty] | -22.4199 | 61.39 | 0.5164 | 3193.1921 | 0.1659 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -40.7496 | 39.8129 | 23.044 | 4172.9661 | 14.7999 | [6 empty] | 222.7885 | 290.0916 | 75.6357 | [5 empty] | -23.1042 | 54.634 | 3369.0086 | [5 empty] | 222.6674 | 289.8864 | 74.2909 | [7 empty] | -22.9218 | 55.0458 | 0.4503 | 3355.8946 | 0.2183 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.5541 | 13.6189 | 34.0889 | 5094.2747 | 18.9187 | [6 empty] | 229.9067 | 293.1084 | 111.1502 | [5 empty] | -23.4045 | 43.0799 | 3693.7219 | [5 empty] | 230.2715 | 293.2161 | 109.7324 | [7 empty] | -23.0338 | 43.5196 | 0.5751 | 3675.5887 | 0.2682 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -40.7635 | -16.2087 | 44.0819 | 6654.7391 | 25.1808 | [6 empty] | 242.249 | 298.3392 | 172.7288 | [5 empty] | -23.8981 | 24.5193 | 4338.0264 | [5 empty] | 243.3509 | 298.7287 | 170.0009 | [7 empty] | -23.0304 | 25.3184 | 1.1796 | 4293.2979 | 0.5667 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.6859 | -46.804 | 46.028 | 9439.2593 | 19.32 | [6 empty] | 263.4214 | 307.3123 | 278.3625 | [5 empty] | -24.6767 | -3.6498 | 5725.5976 | [5 empty] | 264.0473 | 306.7398 | 273.2023 | [7 empty] | -23.4514 | -2.5506 | 1.6461 | 5632.3149 | 0.7478 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -40.9342 | -77.033 | 37.0916 | 16137.6747 | 11.7723 | [6 empty] | 299.1732 | 322.4643 | 456.7362 | [5 empty] | -25.8396 | -43.1517 | 9519.5395 | [5 empty] | 298.9005 | 322.3487 | 446.5096 | [7 empty] | -25.057 | -41.0027 | 2.2871 | 9155.6908 | 0.4783 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.0103 | 101.8792 | 25.8989 | 3225.8273 | 6.4609 | [6 empty] | 311.2128 | 466.0695 | 60.6566 | [5 empty] | -50.7659 | 85.7263 | 3225.4382 | [5 empty] | 311.5062 | 466.82 | 61.1366 | [7 empty] | -50.9541 | 85.6971 | 0.1905 | 3228.4787 | 0.0794 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -70.9873 | 99.6407 | 24.9464 | 3261.2439 | 6.2571 | [6 empty] | 311.7147 | 466.2822 | 63.1607 | [5 empty] | -50.7522 | 85.051 | 3237.638 | [5 empty] | 313.374 | 467.5733 | 63.3429 | [7 empty] | -50.3257 | 85.0708 | 0.427 | 3234.1632 | 0.1258 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.0865 | 92.0465 | 21.1525 | 3381.1186 | 6.1859 | [6 empty] | 312.8454 | 466.7614 | 68.802 | [5 empty] | -50.7216 | 83.536 | 3265.2968 | [5 empty] | 313.8683 | 467.658 | 69.1012 | [7 empty] | -50.518 | 83.5176 | 0.2044 | 3264.3706 | 0.0622 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -69.8066 | 77.6274 | 19.3746 | 3647.4544 | 7.9082 | [6 empty] | 315.0498 | 467.6957 | 79.8002 | [5 empty] | -50.6627 | 80.6086 | 3319.9409 | [5 empty] | 315.8252 | 468.3169 | 79.9012 | [7 empty] | -50.4742 | 80.6207 | 0.1889 | 3318.3317 | 0.0579 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.0825 | 57.6205 | 25.6389 | 4088.1639 | 11.1512 | [6 empty] | 319.0783 | 469.403 | 99.8996 | [5 empty] | -50.5578 | 75.3459 | 3422.4292 | [5 empty] | 319.729 | 470.1929 | 100.352 | [7 empty] | -50.5455 | 75.3128 | 0.0352 | 3423.6069 | 0.0416 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -67.845 | 33.6327 | 37.0533 | 4760.5943 | 15.0562 | [6 empty] | 326.1966 | 472.4198 | 135.4141 | [5 empty] | -50.3807 | 66.3121 | 3612.5858 | [5 empty] | 328.7257 | 474.4988 | 134.2342 | [7 empty] | -49.6944 | 66.7764 | 0.8287 | 3596.518 | 0.3183 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -66.7888 | 5.7272 | 48.6269 | 5838.6464 | 20.3035 | [6 empty] | 338.5389 | 477.6506 | 196.9927 | [5 empty] | -50.0973 | 51.3997 | 3972.7205 | [5 empty] | 339.5804 | 478.5291 | 196.2394 | [7 empty] | -49.8133 | 51.6664 | 0.3897 | 3962.8838 | 0.1533 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.3997 | -23.5796 | 53.7382 | 7540.6587 | 24.5424 | [6 empty] | 359.7112 | 486.6237 | 302.6264 | [5 empty] | -49.6732 | 27.8059 | 4690.8772 | [5 empty] | 360.3951 | 488.1617 | 300.3481 | [7 empty] | -49.7494 | 28.5706 | 0.7685 | 4665.5228 | 0.3126 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.184 | -53.2808 | 48.4257 | 10607.4069 | 15.9969 | [6 empty] | 395.463 | 501.7757 | 481.0001 | [5 empty] | -49.1045 | -7.2628 | 6259.5043 | [5 empty] | 396.9058 | 502.9752 | 476.0037 | [7 empty] | -48.4957 | -6.1416 | 1.2758 | 6181.2018 | 0.5381 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.5035 | 17.2898 | 77.8744 | 2244.3827 | 12.666 | [6 empty] | 149.3756 | 76.6709 | 8.0382 | [5 empty] | 134.6376 | 18.4417 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.8911 | 75.4134 | 8.346 | [7 empty] | 133.3167 | 18.019 | 1.387 | 2244.3827 | 0.5266 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.4663 | 2.6195 | 70.3528 | 2244.3827 | 15.6507 | [6 empty] | 150.5063 | 77.1501 | 13.6795 | [5 empty] | 132.1828 | 14.839 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.9233 | 75.9393 | 13.7401 | [7 empty] | 130.7477 | 14.6021 | 1.4546 | 2244.3827 | 0.3577 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 181.2947 | -22.655 | 61.8601 | 2244.3827 | 18.4475 | [6 empty] | 152.7107 | 78.0843 | 24.6777 | [5 empty] | 127.6426 | 8.1366 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.0111 | 76.8642 | 25.2076 | [7 empty] | 125.7914 | 7.5847 | 1.9317 | 2244.3827 | 0.5233 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.1865 | -52.7006 | 62.515 | 2244.3827 | 19.0747 | [6 empty] | 156.7392 | 79.7917 | 44.7771 | [5 empty] | 120.0922 | -3.133 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.5771 | 79.1381 | 45.3776 | [7 empty] | 119.3425 | -3.6776 | 0.9266 | 2244.3827 | 0.3385 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 136.1029 | -83.0177 | 68.2642 | 8991.5223 | 18.4165 | [6 empty] | 163.8575 | 82.8085 | 80.2916 | [5 empty] | 108.6864 | -20.501 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.3379 | 82.0857 | 81.4929 | [7 empty] | 107.3472 | -21.3091 | 1.5641 | 2244.3827 | 0.3906 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 114.8472 | -113.147 | 71.5403 | 47297.4963 | 17.1092 | [6 empty] | 176.1998 | 88.0393 | 141.8702 | [5 empty] | 93.1811 | -44.9664 | 6068.7343 | [5 empty] | 173.843 | 86.8755 | 143.1061 | [7 empty] | 91.537 | -45.8809 | 1.8813 | 6293.6018 | 0.4323 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.12 | -140.3064 | 67.8089 | 6.4036e+17 | 14.9939 | [6 empty] | 197.3721 | 97.0124 | 247.5039 | [5 empty] | 74.4601 | -76.3958 | 19660.463 | [5 empty] | 195.4693 | 96.1692 | 248.471 | [7 empty] | 73.1969 | -76.9623 | 1.3844 | 21209.5081 | 0.2971 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 81.9156 | -164.9905 | 58.4072 | 2.9273e+18 | 12.3377 | [6 empty] | 233.1239 | 112.1644 | 425.8776 | [5 empty] | 54.6122 | -113.3579 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.0138 | 111.8775 | 423.0357 | [7 empty] | 54.4743 | -112.8529 | 0.5235 | 2.9273e+18 | 0.0969 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.3012 | 23.6384 | 76.8942 | 2244.3827 | 12.9294 | [6 empty] | 150.2254 | 78.9754 | 5.8747 | [5 empty] | 132.4505 | 21.05 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.0479 | 78.3099 | 6.1597 | [7 empty] | 131.8847 | 20.729 | 0.6506 | 2244.3827 | 0.4246 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 205.6635 | 19.1562 | 74.2793 | 2244.3827 | 12.8666 | [6 empty] | 150.7273 | 79.1881 | 8.3788 | [5 empty] | 131.3847 | 19.4324 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.4713 | 78.4725 | 8.587 | [7 empty] | 130.8417 | 19.1441 | 0.6147 | 2244.3827 | 0.3344 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.3105 | 4.7094 | 67.1996 | 2244.3827 | 15.7583 | [6 empty] | 151.858 | 79.6673 | 14.0201 | [5 empty] | 129.0443 | 15.8706 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.8278 | 79.5439 | 13.8297 | [7 empty] | 129.3409 | 15.9228 | 0.3012 | 2244.3827 | 0.0886 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.2341 | -20.3 | 59.3902 | 2244.3827 | 18.6613 | [6 empty] | 154.0624 | 80.6015 | 25.0184 | [5 empty] | 124.7091 | 9.2361 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.9743 | 79.9553 | 25.2105 | [7 empty] | 124.2607 | 8.9372 | 0.5389 | 2244.3827 | 0.258 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 154.2604 | -50.245 | 60.7107 | 2244.3828 | 19.3226 | [6 empty] | 158.091 | 82.3089 | 45.1177 | [5 empty] | 117.4808 | -1.9432 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.2954 | 81.4581 | 45.6037 | [7 empty] | 116.2633 | -2.4268 | 1.31 | 2244.3827 | 0.361 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 133.0586 | -80.6889 | 66.9478 | 8649.9987 | 18.614 | [6 empty] | 165.2092 | 85.3257 | 80.6322 | [5 empty] | 106.5171 | -19.2271 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.1915 | 84.4835 | 82.2535 | [7 empty] | 104.5728 | -20.223 | 2.1845 | 2244.3827 | 0.5062 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 112.4714 | -111.0584 | 70.5645 | 36525.882 | 17.2379 | [6 empty] | 177.5515 | 90.5565 | 142.2108 | [5 empty] | 91.5285 | -43.6734 | 5958.2141 | [5 empty] | 176.2831 | 90.0334 | 142.2291 | [7 empty] | 90.7414 | -43.8492 | 0.8064 | 6024.406 | 0.1687 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.223 | -138.5291 | 67.0036 | 6.4036e+17 | 15.0778 | [6 empty] | 198.7239 | 99.5296 | 247.8445 | [5 empty] | 73.3058 | -75.2115 | 18223.3276 | [5 empty] | 197.8151 | 99.2822 | 246.8867 | [7 empty] | 72.9189 | -74.9921 | 0.4448 | 18196.417 | 0.0865 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.3104 | -163.5138 | 57.5457 | 2.9273e+18 | 12.4191 | [6 empty] | 234.4756 | 114.6816 | 426.2182 | [5 empty] | 53.8467 | -112.4141 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.8159 | 114.2761 | 423.3706 | [7 empty] | 53.3678 | -111.9201 | 0.688 | 2.9273e+18 | 0.1368 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.1891 | 29.4587 | 61.1004 | 2244.3827 | 14.1071 | [6 empty] | 153.2708 | 84.6464 | 6.6421 | [5 empty] | 125.416 | 23.1437 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.5231 | 84.2355 | 6.8132 | [7 empty] | 125.0299 | 22.9635 | 0.426 | 2244.3827 | 0.2331 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 182.9595 | 25.2626 | 58.6194 | 2244.3827 | 13.6981 | [6 empty] | 153.7727 | 84.8591 | 9.1462 | [5 empty] | 124.4566 | 21.5686 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.319 | 85.0145 | 8.8621 | [7 empty] | 125.0911 | 21.7204 | 0.6525 | 2244.3827 | 0.2194 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 174.5781 | 11.3982 | 52.6592 | 2244.3827 | 15.862 | [6 empty] | 154.9034 | 85.3383 | 14.7875 | [5 empty] | 122.3465 | 18.0956 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.9599 | 84.9122 | 14.6867 | [7 empty] | 121.8425 | 18.1062 | 0.5041 | 2244.3827 | 0.1191 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 158.6493 | -12.9162 | 47.1111 | 2244.3827 | 19.0373 | [6 empty] | 157.1078 | 86.2726 | 25.7857 | [5 empty] | 118.4257 | 11.6096 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.3904 | 86.4453 | 25.507 | [7 empty] | 118.645 | 11.8194 | 0.3034 | 2244.3827 | 0.1674 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 140.024 | -42.5354 | 51.5464 | 3683.171 | 19.9814 | [6 empty] | 161.1363 | 87.9799 | 45.8851 | [5 empty] | 111.8529 | 0.632 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.7158 | 87.4402 | 45.6096 | [7 empty] | 110.9699 | 0.7045 | 0.886 | 2244.3827 | 0.1643 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 121.7075 | -73.2221 | 60.1584 | 7826.177 | 19.2884 | [6 empty] | 168.2545 | 90.9967 | 81.3996 | [5 empty] | 101.799 | -16.4534 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.513 | 90.2884 | 82.2317 | [7 empty] | 100.3492 | -17.0144 | 1.5545 | 2244.3827 | 0.3467 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 103.4836 | -104.2184 | 65.2783 | 22459.8129 | 17.8704 | [6 empty] | 180.5968 | 96.2275 | 142.9782 | [5 empty] | 87.8903 | -40.8299 | 5735.9263 | [5 empty] | 180.0789 | 96.1195 | 142.2979 | [7 empty] | 87.6657 | -40.5719 | 0.342 | 5715.0005 | 0.0756 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 87.9411 | -132.5561 | 62.4059 | 6.4036e+17 | 15.6712 | [6 empty] | 201.7692 | 105.2006 | 248.6119 | [5 empty] | 70.7313 | -72.57 | 15791.6363 | [5 empty] | 200.9836 | 105.0293 | 246.304 | [7 empty] | 70.7166 | -71.9295 | 0.6407 | 15377.2808 | 0.1331 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.1421 | -158.3628 | 52.8916 | 2.9273e+18 | 12.9961 | [6 empty] | 237.521 | 120.3526 | 426.9856 | [5 empty] | 52.1216 | -110.273 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 236.1739 | 120.203 | 423.801 | [7 empty] | 51.7589 | -109.6108 | 0.7551 | 2.9273e+18 | 0.1287 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 150.5799 | 38.7525 | 39.2852 | 2244.3827 | 15.7788 | [6 empty] | 159.2078 | 95.7024 | 8.1382 | [5 empty] | 113.1255 | 26.8993 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.8177 | 94.6564 | 8.2968 | [7 empty] | 112.9419 | 26.5459 | 0.3982 | 2244.3827 | 0.3884 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 147.8874 | 34.9711 | 36.8203 | 2244.3827 | 15.0246 | [6 empty] | 159.7097 | 95.9151 | 10.6422 | [5 empty] | 112.3327 | 25.4 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.7892 | 94.6191 | 10.9277 | [7 empty] | 111.7864 | 24.9396 | 0.7145 | 2244.3827 | 0.4923 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 142.0023 | 22.0608 | 31.4178 | 2244.3827 | 15.6883 | [6 empty] | 160.8404 | 96.3943 | 16.2836 | [5 empty] | 110.5845 | 22.0871 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.8632 | 95.1893 | 16.7406 | [7 empty] | 109.7226 | 21.5681 | 1.0061 | 2244.3827 | 0.5103 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 130.2198 | -0.9814 | 28.4341 | 2244.3827 | 19.0543 | [6 empty] | 163.0448 | 97.3286 | 27.2818 | [5 empty] | 107.3194 | 15.873 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.8872 | 96.0876 | 27.8892 | [7 empty] | 106.2034 | 15.2598 | 1.2734 | 2244.3827 | 0.5347 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 116.1938 | -29.8124 | 37.9287 | 3752.3471 | 20.7628 | [6 empty] | 167.0734 | 99.0359 | 47.3812 | [5 empty] | 101.7967 | 5.2775 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.7425 | 98.8082 | 46.2134 | [7 empty] | 102.1722 | 5.8128 | 0.6538 | 2244.3827 | 0.3513 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.0833 | -60.4601 | 49.8523 | 6837.8484 | 20.216 | [6 empty] | 174.1916 | 102.0527 | 82.8957 | [5 empty] | 93.2291 | -11.4003 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.2183 | 101.8614 | 82.7509 | [7 empty] | 92.3847 | -11.2972 | 0.8507 | 2244.3827 | 0.1319 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 87.4812 | -92.1367 | 56.9337 | 14473.7132 | 18.8202 | [6 empty] | 186.5339 | 107.2835 | 144.4742 | [5 empty] | 81.1364 | -35.5577 | 5386.7417 | [5 empty] | 187.0116 | 107.4952 | 143.2225 | [7 empty] | 81.7712 | -35.023 | 0.83 | 5303.16 | 0.2019 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 74.6825 | -121.598 | 54.7719 | 1.3722e+17 | 16.6023 | [6 empty] | 207.7063 | 116.2566 | 250.108 | [5 empty] | 65.8341 | -67.5455 | 12834.1717 | [5 empty] | 206.4302 | 115.9526 | 249.1888 | [7 empty] | 65.1477 | -67.3214 | 0.7221 | 12864.5699 | 0.1375 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 62.7878 | -148.5708 | 44.7505 | 2.9273e+18 | 13.9408 | [6 empty] | 243.458 | 131.4086 | 428.4817 | [5 empty] | 48.7731 | -106.0714 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 242.5422 | 131.1009 | 425.9002 | [7 empty] | 48.73 | -105.617 | 0.4565 | 1.0063e+18 | 0.0883 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.0737 | 50.1856 | 22.6681 | 2244.3827 | 17.4672 | [6 empty] | 170.0579 | 115.9075 | 10.8723 | [5 empty] | 94.4273 | 32.8846 | 2244.3827 | [5 empty] | 169.4396 | 115.2075 | 10.8622 | [7 empty] | 94.6727 | 32.6908 | 0.3126 | 2244.3827 | 0.2104 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 106.9943 | 46.8404 | 20.2014 | 2244.3827 | 16.6828 | [6 empty] | 170.5598 | 116.1202 | 13.3763 | [5 empty] | 93.8456 | 31.5039 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.4722 | 114.7603 | 13.7851 | [7 empty] | 93.0458 | 31.0457 | 0.9217 | 2244.3827 | 0.4524 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 103.4534 | 35.0977 | 12.7665 | 2244.3827 | 15.5531 | [6 empty] | 171.6905 | 116.5994 | 19.0177 | [5 empty] | 92.5583 | 28.4435 | 2244.3827 | [5 empty] | 169.9519 | 115.3647 | 19.2697 | [7 empty] | 92.0666 | 28.0512 | 0.6289 | 2244.3827 | 0.3726 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 95.5272 | 13.7697 | 10.404 | 2244.3827 | 17.9956 | [6 empty] | 173.8949 | 117.5336 | 30.0159 | [5 empty] | 90.1369 | 22.6684 | 2244.3827 | [5 empty] | 172.0659 | 116.4136 | 30.6334 | [7 empty] | 89.2415 | 22.1323 | 1.0436 | 2244.3827 | 0.4487 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.0248 | -13.6554 | 26.3737 | 3788.4551 | 21.3383 | [6 empty] | 177.9234 | 119.241 | 50.1153 | [5 empty] | 85.9901 | 12.7183 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.1843 | 118.8717 | 50.0495 | [7 empty] | 85.6243 | 12.6881 | 0.367 | 2244.3827 | 0.0892 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.2701 | -43.7277 | 40.6505 | 5985.7731 | 21.2334 | [6 empty] | 185.0417 | 122.2578 | 85.6298 | [5 empty] | 79.4282 | -3.2001 | 2580.9618 | [5 empty] | 185.2395 | 122.585 | 84.981 | [7 empty] | 79.4495 | -2.7778 | 0.4228 | 2542.99 | 0.2271 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 65.6306 | -75.6292 | 49.0316 | 10376.2942 | 19.7879 | [6 empty] | 197.384 | 127.4886 | 147.2083 | [5 empty] | 69.8942 | -26.7834 | 4941.8652 | [5 empty] | 196.7872 | 127.3132 | 146.7162 | [7 empty] | 69.5978 | -26.6206 | 0.3381 | 4937.7919 | 0.0772 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.096 | -106.022 | 47.1837 | 31017.6103 | 17.4673 | [6 empty] | 218.5563 | 136.4617 | 252.842 | [5 empty] | 57.3641 | -58.8553 | 10002.3286 | [5 empty] | 218.0772 | 136.5913 | 250.028 | [7 empty] | 57.4114 | -57.9277 | 0.9288 | 9769.3793 | 0.2229 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 46.7205 | -134.2307 | 36.0043 | 6.4036e+17 | 14.7718 | [6 empty] | 254.3081 | 151.6137 | 431.2158 | [5 empty] | 42.7789 | -98.4428 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 254.2014 | 151.9292 | 427.5909 | [7 empty] | 43.0602 | -97.5318 | 0.9534 | 1.3722e+17 | 0.1832 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 66.5798 | 62.7006 | 21.335 | 2244.3827 | 18.135 | [6 empty] | 189.2294 | 151.6087 | 15.7032 | [5 empty] | 69.32 | 41.5424 | 2244.3827 | [5 empty] | 187.3148 | 150.3158 | 15.8218 | [7 empty] | 68.6647 | 41.3166 | 0.6931 | 2244.3827 | 0.239 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.1751 | 59.732 | 19.7727 | 2244.3827 | 17.6436 | [6 empty] | 189.7313 | 151.8214 | 18.2073 | [5 empty] | 68.9532 | 40.3236 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.7426 | 150.9672 | 18.1696 | [7 empty] | 68.8574 | 40.1827 | 0.1704 | 2244.3827 | 0.1421 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.3869 | 49.2063 | 12.5294 | 2244.3827 | 15.918 | [6 empty] | 190.862 | 152.3006 | 23.8487 | [5 empty] | 68.1381 | 37.6126 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.8241 | 150.9995 | 23.9222 | [7 empty] | 67.3686 | 37.4077 | 0.7963 | 2244.3827 | 0.2463 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.5297 | 29.8227 | 8.4832 | 1917.0575 | 15.7285 | [6 empty] | 193.0664 | 153.2348 | 34.8469 | [5 empty] | 66.5922 | 32.4608 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.9084 | 152.4194 | 35.1679 | [7 empty] | 66.1689 | 32.1724 | 0.5123 | 2244.3827 | 0.2114 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 52.6892 | 4.2529 | 22.2546 | 3811.0649 | 20.4572 | [6 empty] | 197.0949 | 154.9422 | 54.9463 | [5 empty] | 63.9062 | 23.4739 | 2244.3827 | [5 empty] | 196.0361 | 153.9065 | 55.3068 | [7 empty] | 63.8141 | 23.0485 | 0.4352 | 2244.3827 | 0.3359 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 46.6903 | -24.5925 | 35.7922 | 5356.3978 | 22.6262 | [6 empty] | 204.2131 | 157.959 | 90.4608 | [5 empty] | 59.5539 | 8.8083 | 2988.1646 | [5 empty] | 202.2894 | 156.7177 | 90.6758 | [7 empty] | 58.8208 | 8.4478 | 0.8169 | 3021.2868 | 0.3046 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 39.7567 | -56.0498 | 44.5119 | 8109.727 | 20.8768 | [6 empty] | 216.5554 | 163.1898 | 152.0393 | [5 empty] | 53.0004 | -13.5537 | 4487.5403 | [5 empty] | 214.8256 | 162.7234 | 151.4682 | [7 empty] | 51.9362 | -13.3594 | 1.0818 | 4503.3814 | 0.2588 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.4088 | -86.8339 | 43.0466 | 14791.6125 | 18.1384 | [6 empty] | 237.7278 | 172.1629 | 257.673 | [5 empty] | 43.957 | -45.0997 | 7716.2179 | [5 empty] | 236.2548 | 171.7395 | 255.9731 | [7 empty] | 43.3651 | -44.6634 | 0.7352 | 7689.4359 | 0.1813 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 26.8233 | -116.0743 | 31.098 | 123878.8559 | 15.1092 | [6 empty] | 273.4796 | 187.3149 | 436.0467 | [5 empty] | 32.7926 | -85.5546 | 31187.2007 | [5 empty] | 272.1373 | 187.2196 | 431.9864 | [7 empty] | 32.4774 | -84.6211 | 0.9853 | 29309.5544 | 0.1857 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.1476 | 75.5231 | 25.9781 | 2244.3826 | 16.1469 | [6 empty] | 222.4707 | 213.5109 | 24.0797 | [5 empty] | 39.2485 | 53.0903 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.308 | 212.0143 | 24.1787 | [7 empty] | 38.5216 | 52.9087 | 0.7492 | 2244.3827 | 0.2667 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.3308 | 72.8707 | 24.9259 | 2395.9007 | 15.9703 | [6 empty] | 222.9726 | 213.7236 | 26.5837 | [5 empty] | 39.0563 | 52.0642 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.296 | 211.9919 | 27.0192 | [7 empty] | 37.9933 | 51.7421 | 1.1107 | 2244.3827 | 0.3729 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.7509 | 63.5135 | 19.528 | 1963.0061 | 15.089 | [6 empty] | 224.1033 | 214.2028 | 32.2251 | [5 empty] | 38.6275 | 49.7737 | 2244.3827 | [5 empty] | 221.3547 | 212.4194 | 32.9496 | [7 empty] | 37.4924 | 49.3201 | 1.2223 | 2244.3827 | 0.4069 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.0239 | 46.0852 | 15.799 | 3113.3072 | 14.6267 | [6 empty] | 226.3077 | 215.1371 | 43.2233 | [5 empty] | 37.8077 | 45.3905 | 2156.2093 | [5 empty] | 224.3934 | 213.6756 | 43.712 | [7 empty] | 37.2132 | 45.0037 | 0.7093 | 2383.8364 | 0.2601 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.8689 | 22.617 | 23.0648 | 3824.1791 | 16.0529 | [6 empty] | 230.3363 | 216.8444 | 63.3227 | [5 empty] | 36.3626 | 37.6488 | 1945.4768 | [5 empty] | 226.9826 | 214.4973 | 64.0322 | [7 empty] | 35.1788 | 37.0583 | 1.3229 | 1930.8419 | 0.4555 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.7393 | -4.5481 | 34.5068 | 4924.7539 | 23.3917 | [6 empty] | 237.4545 | 219.8612 | 98.8372 | [5 empty] | 33.9639 | 24.7535 | 3194.8566 | [5 empty] | 235.6353 | 218.5982 | 98.6271 | [7 empty] | 33.4301 | 24.6215 | 0.5499 | 3206.4342 | 0.2186 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.7756 | -34.9212 | 43.4916 | 6767.8808 | 23.2139 | [6 empty] | 249.7968 | 225.092 | 160.4157 | [5 empty] | 30.2135 | 4.4687 | 4118.0044 | [5 empty] | 247.7017 | 224.2405 | 159.6325 | [7 empty] | 29.2603 | 4.6408 | 0.9686 | 4128.4681 | 0.4285 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.1941 | -65.4308 | 43.3248 | 10172.563 | 19.5423 | [6 empty] | 270.9692 | 234.0651 | 266.0495 | [5 empty] | 24.751 | -25.3945 | 6075.5624 | [5 empty] | 269.7364 | 233.6662 | 263.3125 | [7 empty] | 24.4815 | -24.6862 | 0.7579 | 6028.3476 | 0.2881 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2314 | -95.1841 | 32.3727 | 19972.8322 | 15.2465 | [6 empty] | 306.721 | 249.2171 | 444.4232 | [5 empty] | 17.5197 | -65.6644 | 12332.6655 | [5 empty] | 304.0388 | 248.4331 | 440.8816 | [7 empty] | 16.6342 | -64.9946 | 1.1103 | 12249.8727 | 0.3353 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.6004 | 88.0901 | 26.6194 | 1913.5498 | 11.5204 | [6 empty] | 279.494 | 319.6999 | 38.4489 | [5 empty] | 6.3844 | 67.5935 | 1938.7038 | [5 empty] | 277.1691 | 317.2487 | 38.0781 | [7 empty] | 6.2383 | 67.43 | 0.2193 | 1938.3473 | 0.1777 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -10.9779 | 85.6883 | 25.6268 | 1896.7696 | 11.3957 | [6 empty] | 279.9959 | 319.9126 | 40.9529 | [5 empty] | 6.3064 | 66.7678 | 1930.7032 | [5 empty] | 278.86 | 318.0321 | 40.8054 | [7 empty] | 6.66 | 66.5239 | 0.4295 | 1932.0935 | 0.1893 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8032 | 77.3854 | 21.0287 | 2983.2368 | 11.1393 | [6 empty] | 281.1266 | 320.3918 | 46.5943 | [5 empty] | 6.1318 | 64.919 | 1913.6978 | [5 empty] | 278.7543 | 317.9179 | 46.5747 | [7 empty] | 5.9198 | 64.6286 | 0.3595 | 1911.9444 | 0.2083 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1024 | 61.7732 | 17.9029 | 3304.7364 | 12.0167 | [6 empty] | 283.331 | 321.3261 | 57.5925 | [5 empty] | 5.7957 | 61.36 | 1883.863 | [5 empty] | 280.7243 | 318.6592 | 57.4007 | [7 empty] | 5.5521 | 61.0907 | 0.3631 | 1882.3582 | 0.2191 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.4904 | 40.4254 | 23.7016 | 3831.7967 | 14.569 | [6 empty] | 287.3596 | 323.0334 | 77.6919 | [5 empty] | 5.1955 | 55.0063 | 3029.7128 | [5 empty] | 285.1701 | 320.891 | 77.4842 | [7 empty] | 4.9378 | 54.7933 | 0.3344 | 3034.6742 | 0.1892 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.6174 | 15.1702 | 34.6078 | 4638.0295 | 19.0095 | [6 empty] | 294.4778 | 326.0502 | 113.2064 | [5 empty] | 4.1776 | 44.2295 | 3316.9935 | [5 empty] | 291.856 | 323.8626 | 112.9445 | [7 empty] | 3.6493 | 44.0262 | 0.5661 | 3326.5953 | 0.2779 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.3983 | -13.6865 | 44.6783 | 5935.0449 | 27.211 | [6 empty] | 306.8201 | 331.281 | 174.7849 | [5 empty] | 2.5299 | 26.7842 | 3868.1332 | [5 empty] | 303.0961 | 328.7798 | 176.2042 | [7 empty] | 1.2553 | 26.0759 | 1.4582 | 3908.97 | 0.7898 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.6394 | -73.0489 | 38.4013 | 12153.1029 | 14.9226 | [6 empty] | 363.7442 | 355.4062 | 458.7924 | [5 empty] | -3.604 | -38.1558 | 7696.8521 | [5 empty] | 361.2692 | 353.8674 | 452.6348 | [7 empty] | -3.725 | -37.1716 | 0.9916 | 7610.8019 | 0.2781 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.0633 | 100.4513 | 22.8127 | 3032.7418 | 6.2976 | [6 empty] | 375.7839 | 499.0113 | 62.7128 | [5 empty] | -27.2766 | 85.0038 | 3031.9594 | [5 empty] | 374.8617 | 499.3548 | 63.1369 | [7 empty] | -27.9972 | 85.0299 | 0.7211 | 3039.188 | 0.2121 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.0954 | 98.2709 | 21.8113 | 3066.5997 | 6.0821 | [6 empty] | 376.2858 | 499.224 | 65.2168 | [5 empty] | -27.2939 | 84.3625 | 3043.445 | [5 empty] | 376.5695 | 500.0918 | 65.5128 | [7 empty] | -27.541 | 84.4048 | 0.2507 | 3046.0414 | 0.0816 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.4824 | 90.9133 | 18.0178 | 3179.9102 | 5.957 | [6 empty] | 377.4165 | 499.7032 | 70.8582 | [5 empty] | -27.3329 | 82.9235 | 3069.4209 | [5 empty] | 377.002 | 500.1872 | 71.5193 | [7 empty] | -27.8412 | 82.8713 | 0.5109 | 3075.9895 | 0.1718 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -43.8829 | 76.9596 | 16.7788 | 3429.4972 | 7.7119 | [6 empty] | 379.6209 | 500.6375 | 81.8564 | [5 empty] | -27.4084 | 80.1412 | 3120.503 | [5 empty] | 377.9971 | 500.9413 | 82.5565 | [7 empty] | -28.529 | 80.1521 | 1.1206 | 3132.1132 | 0.3365 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.0884 | 57.6354 | 24.0805 | 3833.9454 | 11.1108 | [6 empty] | 383.6494 | 502.3448 | 101.9558 | [5 empty] | -27.5449 | 75.1336 | 3215.5991 | [5 empty] | 382.3893 | 502.4339 | 103.4348 | [7 empty] | -28.4197 | 74.8896 | 0.9081 | 3229.4152 | 0.3248 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -43.9169 | 34.4267 | 35.9218 | 4438.7616 | 15.2294 | [6 empty] | 390.7677 | 505.3616 | 137.4703 | [5 empty] | -27.7813 | 66.5206 | 3390.1967 | [5 empty] | 388.6038 | 505.6159 | 139.1234 | [7 empty] | -29.2293 | 66.3444 | 1.4587 | 3409.6456 | 0.4841 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.1299 | 7.3163 | 47.687 | 5383.1438 | 20.8641 | [6 empty] | 403.11 | 510.5924 | 199.0488 | [5 empty] | -28.1774 | 52.2559 | 3716.529 | [5 empty] | 402.2347 | 510.9381 | 199.9928 | [7 empty] | -28.87 | 52.1734 | 0.6975 | 3726.7707 | 0.2388 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.0426 | -21.1125 | 52.9185 | 6793.8772 | 27.1235 | [6 empty] | 424.2823 | 519.5655 | 304.6825 | [5 empty] | -28.82 | 29.5693 | 4355.9247 | [5 empty] | 423.6243 | 519.8842 | 301.8274 | [7 empty] | -29.0718 | 30.2736 | 0.748 | 4337.329 | 0.2856 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.1019 | -50.2527 | 48.0174 | 9135.1468 | 17.3102 | [6 empty] | 460.0341 | 534.7175 | 483.0563 | [5 empty] | -29.8155 | -4.4098 | 5702.6361 | [5 empty] | 457.9948 | 534.5281 | 482.3634 | [7 empty] | -30.6771 | -4.199 | 0.887 | 5708.1789 | 0.4227 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 239.2097 | 20.5012 | 66.0721 | 2244.3827 | 7.6905 | [6 empty] | 258.4107 | 132.2966 | 11.5102 | [5 empty] | 173.2609 | 24.5363 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.6381 | 130.7987 | 11.9721 | [7 empty] | 172.3295 | 24.1006 | 1.0283 | 2244.3827 | 0.4916 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 228.9738 | 7.2369 | 59.4005 | 2244.3827 | 12.8293 | [6 empty] | 259.5414 | 132.7758 | 17.1515 | [5 empty] | 171.3959 | 21.8386 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.5243 | 132.5834 | 17.0206 | [7 empty] | 171.7256 | 21.8185 | 0.3304 | 2244.3827 | 0.0461 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 210.3248 | -16.1134 | 53.6712 | 2244.3827 | 17.499 | [6 empty] | 261.7458 | 133.7101 | 28.1498 | [5 empty] | 167.8712 | 16.724 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.5942 | 133.4566 | 28.2158 | [7 empty] | 168.0564 | 16.6015 | 0.2221 | 2244.3827 | 0.0933 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.3749 | -44.3106 | 58.5369 | 2244.3827 | 18.7382 | [6 empty] | 265.7744 | 135.4174 | 48.2491 | [5 empty] | 161.7844 | 7.8384 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.7751 | 135.0829 | 47.9755 | [7 empty] | 161.313 | 7.9481 | 0.484 | 2244.3827 | 0.0956 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 166.2472 | -73.8762 | 68.7951 | 5860.3692 | 17.6293 | [6 empty] | 272.8926 | 138.4342 | 83.7636 | [5 empty] | 152.022 | -6.5679 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.4382 | 138.2383 | 82.9595 | [7 empty] | 152.1017 | -6.2809 | 0.2979 | 2244.3827 | 0.1279 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 144.2018 | -103.9866 | 75.9475 | 12233.8143 | 15.6046 | [6 empty] | 285.2349 | 143.665 | 145.3422 | [5 empty] | 137.5551 | -28.3306 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.1158 | 143.2574 | 145.3688 | [7 empty] | 136.9695 | -28.4117 | 0.5912 | 2244.3827 | 0.0937 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.0116 | -131.7866 | 73.4381 | 232142.6758 | 12.8484 | [6 empty] | 306.4072 | 152.6381 | 250.9759 | [5 empty] | 118.0499 | -58.6792 | 6252.0368 | [5 empty] | 308.0074 | 153.5556 | 248.0331 | [7 empty] | 119.2529 | -57.5747 | 1.6331 | 6076.8038 | 0.3175 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.036 | -157.4138 | 61.698 | 1.0063e+18 | 9.57 | [6 empty] | 342.159 | 167.7901 | 429.3496 | [5 empty] | 94.71 | -97.1721 | 19854.122 | [5 empty] | 342.1249 | 168.0357 | 424.1693 | [7 empty] | 95.4867 | -95.9921 | 1.4126 | 18542.042 | 0.2306 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.2299 | 26.089 | 64.685 | 2244.3827 | 7.4234 | [6 empty] | 259.2605 | 134.6011 | 9.3468 | [5 empty] | 171.5459 | 26.4566 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.7823 | 134.2276 | 9.3311 | [7 empty] | 171.6018 | 26.3807 | 0.0943 | 2244.3827 | 0.0765 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 233.0505 | 22.0817 | 62.4019 | 2244.3827 | 7.5944 | [6 empty] | 259.7624 | 134.8138 | 11.8508 | [5 empty] | 170.7292 | 25.2516 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.2881 | 134.5813 | 11.9489 | [7 empty] | 170.5244 | 25.1797 | 0.2171 | 2244.3827 | 0.085 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.3166 | 8.986 | 56.0709 | 2244.3827 | 12.6118 | [6 empty] | 260.8931 | 135.293 | 17.4922 | [5 empty] | 168.9169 | 22.5737 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.226 | 134.4659 | 18.2062 | [7 empty] | 168.0575 | 22.1341 | 0.9653 | 2244.3827 | 0.4399 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.4387 | -14.1604 | 50.9699 | 2244.3827 | 17.4487 | [6 empty] | 263.0975 | 136.2273 | 28.4904 | [5 empty] | 165.49 | 17.4943 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.362 | 136.0034 | 28.6842 | [7 empty] | 164.9539 | 17.4175 | 0.5415 | 2244.3827 | 0.087 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 184.3973 | -42.2145 | 56.6133 | 2244.3827 | 18.816 | [6 empty] | 267.1261 | 137.9346 | 48.5898 | [5 empty] | 159.5664 | 8.6628 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.4707 | 137.3174 | 48.5895 | [7 empty] | 158.6995 | 8.6182 | 0.868 | 2244.3827 | 0.1301 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 163.0144 | -71.7629 | 67.3481 | 5754.388 | 17.7364 | [6 empty] | 274.2443 | 140.9514 | 84.1043 | [5 empty] | 150.0509 | -5.6742 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.1963 | 140.6429 | 83.6459 | [7 empty] | 149.5613 | -5.5004 | 0.5195 | 2244.3827 | 0.0959 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 141.5922 | -102.0693 | 74.912 | 11758.3349 | 15.7119 | [6 empty] | 286.5866 | 146.1822 | 145.6828 | [5 empty] | 135.9166 | -27.3726 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.09 | 146.5759 | 145.5633 | [7 empty] | 135.9806 | -27.1981 | 0.1859 | 2244.3827 | 0.0806 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 122.877 | -130.0532 | 72.6044 | 104183.1299 | 12.9372 | [6 empty] | 307.759 | 155.1553 | 251.3165 | [5 empty] | 116.798 | -57.7037 | 6182.7715 | [5 empty] | 308.8276 | 155.7997 | 249.1982 | [7 empty] | 117.6043 | -56.9115 | 1.1303 | 6061.6486 | 0.2249 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.2088 | -155.9201 | 60.921 | 6.4036e+17 | 9.6392 | [6 empty] | 343.5108 | 170.3073 | 429.6902 | [5 empty] | 93.8306 | -96.2699 | 18970.6106 | [5 empty] | 342.8467 | 170.4907 | 424.3356 | [7 empty] | 94.2381 | -95.0345 | 1.3008 | 17847.8291 | 0.2173 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 215.6975 | 31.1431 | 49.8066 | 2244.3827 | 8.1161 | [6 empty] | 262.3059 | 140.2721 | 10.1141 | [5 empty] | 165.9899 | 28.0051 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.96 | 139.5742 | 10.1875 | [7 empty] | 165.5416 | 27.8924 | 0.4622 | 2244.3827 | 0.1466 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 212.6799 | 27.3495 | 47.4593 | 2244.3827 | 7.5605 | [6 empty] | 262.8078 | 140.4848 | 12.6182 | [5 empty] | 165.2235 | 26.8202 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.4586 | 139.9531 | 12.7329 | [7 empty] | 164.5088 | 26.7555 | 0.7177 | 2244.3827 | 0.1212 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.3879 | 14.7022 | 41.9518 | 2244.3827 | 11.6566 | [6 empty] | 263.9385 | 140.964 | 18.2595 | [5 empty] | 163.5221 | 24.1857 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.3676 | 139.8167 | 19.0474 | [7 empty] | 162.1319 | 23.7276 | 1.4637 | 2244.3827 | 0.4731 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 188.8912 | -7.8163 | 39.3242 | 2244.3827 | 16.9331 | [6 empty] | 266.1429 | 141.8983 | 29.2578 | [5 empty] | 160.3011 | 19.1837 | 2244.3827 | [5 empty] | 266.9351 | 142.2775 | 29.8291 | [7 empty] | 160.3833 | 18.9701 | 0.2288 | 2244.3827 | 0.2008 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 170.5861 | -35.5264 | 48.6571 | 2244.3827 | 18.8553 | [6 empty] | 270.1714 | 143.6056 | 49.3571 | [5 empty] | 154.7221 | 10.4719 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.0273 | 143.468 | 49.7759 | [7 empty] | 154.6084 | 10.2509 | 0.2485 | 2244.3827 | 0.138 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 151.6021 | -65.0658 | 61.6364 | 5491.0369 | 18.0243 | [6 empty] | 277.2896 | 146.6224 | 84.8716 | [5 empty] | 145.7303 | -3.7097 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.2422 | 147.711 | 83.2263 | [7 empty] | 146.8378 | -2.8157 | 1.4234 | 2244.3827 | 0.4565 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 132.3737 | -95.6828 | 70.4231 | 10484.5122 | 16.0739 | [6 empty] | 289.6319 | 151.8532 | 146.4502 | [5 empty] | 132.3061 | -25.2597 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.7445 | 152.599 | 144.9166 | [7 empty] | 132.9527 | -24.5102 | 0.9898 | 2244.3827 | 0.2738 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 115.2358 | -124.1937 | 68.6646 | 39871.4959 | 13.335 | [6 empty] | 310.8043 | 160.8263 | 252.0839 | [5 empty] | 114.0203 | -55.5398 | 6036.9101 | [5 empty] | 310.6984 | 161.0471 | 251.6091 | [7 empty] | 113.8521 | -55.2965 | 0.2958 | 6017.143 | 0.0631 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 99.759 | -150.6751 | 56.9721 | 6.4036e+17 | 10.0353 | [6 empty] | 346.5561 | 175.9783 | 430.4576 | [5 empty] | 91.8645 | -94.2526 | 17304.3448 | [5 empty] | 344.9232 | 175.7706 | 427.2836 | [7 empty] | 91.4616 | -93.566 | 0.7961 | 16958.0135 | 0.1218 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 182.8252 | 39.4473 | 28.2684 | 2244.3827 | 10.0126 | [6 empty] | 268.2429 | 151.3282 | 11.6102 | [5 empty] | 155.89 | 30.8685 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.446 | 151.0014 | 11.5186 | [7 empty] | 156.5886 | 30.7501 | 0.7085 | 2244.3827 | 0.1148 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 180.198 | 35.9752 | 25.7594 | 2244.3827 | 8.7531 | [6 empty] | 268.7448 | 151.5409 | 14.1143 | [5 empty] | 155.2094 | 29.7207 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.9805 | 151.4298 | 14.2997 | [7 empty] | 155.5403 | 29.5551 | 0.37 | 2244.3827 | 0.1751 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 173.8814 | 24.0689 | 20.4208 | 2244.3827 | 10.4199 | [6 empty] | 269.8755 | 152.0201 | 19.7556 | [5 empty] | 153.6968 | 27.1663 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.012 | 151.8111 | 20.0039 | [7 empty] | 154.0325 | 26.949 | 0.3999 | 2244.3827 | 0.2035 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 161.6964 | 2.5957 | 22.5102 | 2244.3827 | 15.9493 | [6 empty] | 272.0799 | 152.9543 | 30.7538 | [5 empty] | 150.8277 | 22.3081 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.5569 | 152.2219 | 31.9009 | [7 empty] | 149.8447 | 21.7245 | 1.1432 | 2244.3827 | 0.479 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 147.2978 | -24.3618 | 38.2109 | 2244.3827 | 18.9501 | [6 empty] | 276.1085 | 154.6617 | 50.8532 | [5 empty] | 145.8403 | 13.8213 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.3768 | 154.008 | 52.236 | [7 empty] | 144.487 | 13.2062 | 1.4865 | 2244.3827 | 0.4242 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 131.9695 | -53.6137 | 53.8632 | 5137.1983 | 18.6372 | [6 empty] | 283.2267 | 157.6785 | 86.3677 | [5 empty] | 137.7544 | -0.062 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.9857 | 156.8047 | 87.7025 | [7 empty] | 136.2354 | -0.6737 | 1.6376 | 2244.3827 | 0.3632 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.0649 | -84.5297 | 63.9292 | 8951.4992 | 16.8417 | [6 empty] | 295.569 | 162.9093 | 147.9463 | [5 empty] | 125.5736 | -21.3116 | 2244.3826 | [5 empty] | 295.9438 | 163.0853 | 145.4662 | [7 empty] | 126.3964 | -20.4391 | 1.1992 | 2244.3827 | 0.3146 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 101.557 | -113.6926 | 62.6564 | 21148.1469 | 14.1644 | [6 empty] | 316.7414 | 171.8824 | 253.58 | [5 empty] | 108.772 | -51.453 | 5787.6264 | [5 empty] | 315.7088 | 171.3515 | 251.5272 | [7 empty] | 108.8739 | -51.031 | 0.4341 | 5744.8882 | 0.119 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.0294 | -140.9804 | 50.5951 | 6.4036e+17 | 10.9101 | [6 empty] | 352.4931 | 187.0344 | 431.9537 | [5 empty] | 88.0953 | -90.3854 | 14934.297 | [5 empty] | 350.6823 | 186.5451 | 428.1617 | [7 empty] | 87.8611 | -89.6668 | 0.7558 | 14658.5849 | 0.1329 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 142.8662 | 50.0081 | 14.74 | 2244.3827 | 13.0351 | [6 empty] | 279.093 | 171.5332 | 14.3443 | [5 empty] | 139.5468 | 35.6467 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.9039 | 170.1169 | 14.5886 | [7 empty] | 139.0595 | 35.3464 | 0.5724 | 2244.3827 | 0.2962 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 140.7635 | 46.8691 | 12.4363 | 2244.3827 | 11.6592 | [6 empty] | 279.5949 | 171.7459 | 16.8483 | [5 empty] | 138.9899 | 34.5599 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.3989 | 170.3405 | 17.0397 | [7 empty] | 138.4968 | 34.2835 | 0.5653 | 2244.3827 | 0.269 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 136.4715 | 35.8859 | 3.9599 | 2244.3827 | 10.1952 | [6 empty] | 280.7256 | 172.2251 | 22.4897 | [5 empty] | 137.7504 | 32.1381 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.4714 | 170.7552 | 22.9947 | [7 empty] | 137.176 | 31.7021 | 0.7211 | 2244.3827 | 0.3881 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 127.7837 | 15.7952 | 13.9772 | 2244.3827 | 14.3178 | [6 empty] | 282.93 | 173.1594 | 33.4879 | [5 empty] | 135.392 | 27.5202 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.0847 | 172.2039 | 33.1129 | [7 empty] | 135.8276 | 27.4359 | 0.4437 | 2244.3827 | 0.1388 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 117.3444 | -9.9454 | 32.4959 | 1936.3594 | 18.9447 | [6 empty] | 286.9586 | 174.8667 | 53.5873 | [5 empty] | 131.27 | 19.4154 | 2244.3827 | [5 empty] | 286.0437 | 174.2673 | 53.6519 | [7 empty] | 131.0732 | 19.279 | 0.2395 | 2244.3827 | 0.1118 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.0488 | -38.5268 | 48.2603 | 4803.3861 | 19.6396 | [6 empty] | 294.0768 | 177.8835 | 89.1018 | [5 empty] | 124.5266 | 6.056 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.1229 | 176.8864 | 89.4884 | [7 empty] | 123.7149 | 5.7511 | 0.8671 | 2244.3827 | 0.22 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 93.8823 | -69.3392 | 58.3726 | 7608.2631 | 18.0294 | [6 empty] | 306.4191 | 183.1143 | 150.6803 | [5 empty] | 114.225 | -14.626 | 2244.3828 | [5 empty] | 304.6288 | 182.4549 | 149.6217 | [7 empty] | 113.5955 | -14.3595 | 0.6836 | 2244.3828 | 0.141 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 82.5492 | -99.0458 | 57.2708 | 13855.1836 | 15.359 | [6 empty] | 327.5914 | 192.0874 | 256.3141 | [5 empty] | 99.731 | -44.4132 | 5424.8044 | [5 empty] | 324.8508 | 190.8084 | 258.1392 | [7 empty] | 98.2964 | -45.2001 | 1.6362 | 5539.1482 | 0.3336 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 71.5263 | -127.1439 | 44.6993 | 83615.3723 | 12.1343 | [6 empty] | 363.3432 | 207.2394 | 434.6878 | [5 empty] | 81.4409 | -83.558 | 12232.6587 | [5 empty] | 363.8346 | 207.9122 | 427.4935 | [7 empty] | 82.5057 | -81.8088 | 2.0479 | 11585.5578 | 0.3891 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 100.4634 | 61.8953 | 24.3186 | 2244.3827 | 16.0205 | [6 empty] | 298.2645 | 207.2344 | 19.1753 | [5 empty] | 115.7383 | 42.9725 | 2244.3827 | [5 empty] | 296.6666 | 206.0182 | 19.8006 | [7 empty] | 115.4056 | 42.5523 | 0.536 | 2244.3827 | 0.3688 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 98.8819 | 59.0701 | 23.7231 | 2244.3827 | 15.0184 | [6 empty] | 298.7664 | 207.4471 | 21.6793 | [5 empty] | 115.3315 | 41.9764 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.7668 | 206.9395 | 21.818 | [7 empty] | 115.8252 | 41.7607 | 0.5388 | 2244.3827 | 0.2205 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 96.3354 | 49.0668 | 20.3459 | 2244.3827 | 12.161 | [6 empty] | 299.8971 | 207.9263 | 27.3207 | [5 empty] | 114.4242 | 39.7528 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.7844 | 206.8953 | 28.4124 | [7 empty] | 114.2152 | 39.1393 | 0.6481 | 2244.3827 | 0.5189 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 90.6293 | 30.5752 | 22.6042 | 2244.3827 | 12.2678 | [6 empty] | 302.1015 | 208.8605 | 38.3189 | [5 empty] | 112.6909 | 35.4979 | 2244.3827 | [5 empty] | 300.7936 | 207.8723 | 39.1045 | [7 empty] | 112.3383 | 35.0404 | 0.5776 | 2244.3827 | 0.3478 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 83.5759 | 6.4597 | 33.8022 | 3176.8591 | 17.8355 | [6 empty] | 306.13 | 210.5679 | 58.4183 | [5 empty] | 109.6395 | 27.9836 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.9773 | 209.9023 | 57.6034 | [7 empty] | 110.355 | 28.0797 | 0.7219 | 2244.3827 | 0.1307 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.0279 | -21.0428 | 46.354 | 4541.9217 | 20.9518 | [6 empty] | 313.2482 | 213.5847 | 93.9328 | [5 empty] | 104.5865 | 15.4688 | 2244.3827 | [5 empty] | 314.0174 | 213.6568 | 93.7094 | [7 empty] | 105.214 | 15.4827 | 0.6276 | 2244.3827 | 0.0871 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.4367 | -51.2354 | 55.3933 | 6582.7744 | 19.6906 | [6 empty] | 325.5905 | 218.8155 | 155.5113 | [5 empty] | 96.7187 | -4.2143 | 1904.253 | [5 empty] | 325.9449 | 218.94 | 154.421 | [7 empty] | 97.1182 | -3.8655 | 0.5303 | 1917.976 | 0.1705 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.3608 | -81.0987 | 54.4978 | 10258.2605 | 16.8044 | [6 empty] | 346.7629 | 227.7886 | 261.1451 | [5 empty] | 85.3389 | -33.1909 | 4978.4436 | [5 empty] | 344.9183 | 227.3603 | 261.3105 | [7 empty] | 84.2919 | -33.2338 | 1.0478 | 5009.7056 | 0.1729 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.0393 | -109.7323 | 42.1821 | 21436.7431 | 13.4163 | [6 empty] | 382.5147 | 242.9406 | 439.5188 | [5 empty] | 70.4503 | -72.2818 | 9671.8674 | [5 empty] | 379.6969 | 242.0413 | 437.9413 | [7 empty] | 69.4442 | -72.0843 | 1.0254 | 9713.9608 | 0.1915 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 58.688 | 74.3551 | 33.3168 | 2244.3827 | 16.9321 | [6 empty] | 331.5059 | 269.1366 | 27.5517 | [5 empty] | 84.553 | 53.3549 | 2244.3827 | [5 empty] | 328.0763 | 266.5508 | 27.8851 | [7 empty] | 83.9123 | 52.9646 | 0.7503 | 2244.3827 | 0.2838 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 57.7749 | 71.7862 | 32.8048 | 2244.3827 | 16.4387 | [6 empty] | 332.0077 | 269.3493 | 30.0558 | [5 empty] | 84.2961 | 52.4788 | 2244.3827 | [5 empty] | 329.737 | 267.2753 | 30.2321 | [7 empty] | 84.1806 | 52.1385 | 0.3594 | 2244.3827 | 0.2491 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.5111 | 62.7613 | 29.8377 | 2244.3827 | 14.3923 | [6 empty] | 333.1384 | 269.8286 | 35.6971 | [5 empty] | 83.7217 | 50.5192 | 2244.3827 | [5 empty] | 329.8094 | 267.7389 | 36.6291 | [7 empty] | 82.6362 | 50.0279 | 1.1915 | 2244.3827 | 0.3234 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.0411 | 45.9247 | 29.5899 | 1945.1043 | 12.3648 | [6 empty] | 335.3428 | 270.7628 | 46.6953 | [5 empty] | 82.6194 | 46.7545 | 2244.3827 | [5 empty] | 332.9188 | 269.0218 | 46.8722 | [7 empty] | 82.1043 | 46.5001 | 0.5744 | 2244.3827 | 0.1857 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.65 | 23.6258 | 35.9834 | 3383.9783 | 14.2854 | [6 empty] | 339.3714 | 272.4701 | 66.7947 | [5 empty] | 80.6626 | 40.0576 | 2244.3827 | [5 empty] | 338.9486 | 271.8676 | 66.3027 | [7 empty] | 80.9046 | 40.0991 | 0.2456 | 2244.3827 | 0.0684 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.1521 | -2.3735 | 45.5371 | 4354.7869 | 21.4667 | [6 empty] | 346.4896 | 275.4869 | 102.3092 | [5 empty] | 77.3761 | 28.768 | 2244.3827 | [5 empty] | 344.3622 | 274.0599 | 102.9599 | [7 empty] | 76.7581 | 28.3726 | 0.7337 | 2244.3827 | 0.2441 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.6407 | -31.49 | 53.8501 | 5843.8021 | 22.5364 | [6 empty] | 358.8319 | 280.7177 | 163.8878 | [5 empty] | 72.1422 | 10.6702 | 3088.7087 | [5 empty] | 356.0546 | 279.4874 | 164.9395 | [7 empty] | 70.8665 | 10.2581 | 1.3406 | 3130.5871 | 0.3134 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.389 | -61.0044 | 54.0164 | 8223.1314 | 18.9754 | [6 empty] | 380.0043 | 289.6908 | 269.5215 | [5 empty] | 64.3129 | -16.7158 | 4525.6354 | [5 empty] | 378.3796 | 288.9685 | 269.0459 | [7 empty] | 63.7712 | -16.6916 | 0.5422 | 4535.6399 | 0.1198 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.7634 | -89.8895 | 43.4222 | 13112.2597 | 14.9385 | [6 empty] | 415.7561 | 304.8429 | 447.8952 | [5 empty] | 53.5891 | -54.9822 | 7572.1833 | [5 empty] | 415.8699 | 305.659 | 441.2889 | [7 empty] | 54.0298 | -53.3638 | 1.6772 | 7386.0122 | 0.4406 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 19.9735 | 86.7437 | 33.9786 | 2451.3064 | 13.648 | [6 empty] | 388.5291 | 375.3257 | 41.9209 | [5 empty] | 47.6823 | 67.0772 | 2244.3827 | [5 empty] | 387.9196 | 373.7439 | 41.4953 | [7 empty] | 48.3201 | 66.9374 | 0.653 | 2244.3827 | 0.2303 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.4927 | 84.3996 | 33.3637 | 2517.8275 | 13.5281 | [6 empty] | 389.031 | 375.5384 | 44.4249 | [5 empty] | 47.5468 | 66.3412 | 2244.3827 | [5 empty] | 388.4279 | 373.9725 | 44.202 | [7 empty] | 48.1501 | 66.1431 | 0.635 | 2244.3827 | 0.2387 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.0872 | 76.2886 | 30.4507 | 1950.7931 | 12.9294 | [6 empty] | 390.1617 | 376.0176 | 50.0663 | [5 empty] | 47.2432 | 64.6918 | 2244.3827 | [5 empty] | 388.1531 | 373.8784 | 50.7049 | [7 empty] | 47.1525 | 64.2568 | 0.4443 | 2244.3827 | 0.2214 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.1408 | 61.0384 | 29.5209 | 3018.2576 | 12.8398 | [6 empty] | 392.3661 | 376.9518 | 61.0645 | [5 empty] | 46.658 | 61.5104 | 2244.3827 | [5 empty] | 392.5292 | 376.2437 | 60.7157 | [7 empty] | 47.2455 | 61.4457 | 0.591 | 2244.3827 | 0.1988 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.7272 | 40.58 | 34.4348 | 3506.701 | 13.795 | [6 empty] | 396.3947 | 378.6592 | 81.1639 | [5 empty] | 45.6106 | 55.8105 | 2457.5508 | [5 empty] | 395.3911 | 377.2017 | 81.1136 | [7 empty] | 45.8458 | 55.6029 | 0.3137 | 2454.0588 | 0.1677 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.3652 | 16.2921 | 43.328 | 4228.9566 | 16.6934 | [6 empty] | 403.5129 | 381.676 | 116.6784 | [5 empty] | 43.8264 | 46.0831 | 1920.0117 | [5 empty] | 400.7917 | 379.4706 | 118.0932 | [7 empty] | 43.2131 | 45.4488 | 0.8823 | 1911.7774 | 0.2937 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.1995 | -11.4153 | 52.3083 | 5333.8399 | 26.0538 | [6 empty] | 415.8552 | 386.9068 | 178.2569 | [5 empty] | 40.9187 | 30.1786 | 3248.6107 | [5 empty] | 414.567 | 385.5753 | 178.9536 | [7 empty] | 40.7923 | 29.7943 | 0.4045 | 3259.5358 | 0.2193 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.2961 | -40.0687 | 54.5254 | 6981.4559 | 23.3922 | [6 empty] | 437.0276 | 395.8799 | 283.8907 | [5 empty] | 36.4115 | 5.3854 | 4152.1127 | [5 empty] | 437.4766 | 395.439 | 281.5971 | [7 empty] | 37.1584 | 5.7626 | 0.8366 | 4124.9342 | 0.2876 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0136 | -68.806 | 46.6506 | 9787.6519 | 18.0095 | [6 empty] | 472.7793 | 411.0319 | 462.2644 | [5 empty] | 29.9164 | -30.6941 | 6028.9755 | [5 empty] | 471.4607 | 409.9387 | 459.1819 | [7 empty] | 30.0371 | -30.2967 | 0.4154 | 6002.6955 | 0.1634 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.0201 | 99.0549 | 28.2374 | 1902.0392 | 7.6833 | [6 empty] | 484.819 | 554.637 | 66.1848 | [5 empty] | 7.9456 | 84.1218 | 1939.6899 | [5 empty] | 485.192 | 555.8115 | 66.9034 | [7 empty] | 7.5514 | 84.1064 | 0.3945 | 1937.134 | 0.1421 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.0895 | 96.9089 | 27.4593 | 1890.3183 | 7.6368 | [6 empty] | 485.3209 | 554.8498 | 68.6888 | [5 empty] | 7.8896 | 83.5292 | 1935.0206 | [5 empty] | 486.5625 | 556.3574 | 69.3086 | [7 empty] | 7.8176 | 83.522 | 0.0724 | 1933.9568 | 0.0717 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -15.9884 | 89.6537 | 24.8947 | 1854.5946 | 7.8326 | [6 empty] | 486.4516 | 555.329 | 74.3302 | [5 empty] | 7.764 | 82.1988 | 1924.8612 | [5 empty] | 486.7741 | 556.3673 | 75.5281 | [7 empty] | 7.3621 | 82.0576 | 0.426 | 1921.6581 | 0.1661 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -16.9009 | 75.9352 | 24.6988 | 3210.0559 | 9.5581 | [6 empty] | 488.656 | 556.2632 | 85.3284 | [5 empty] | 7.5208 | 79.6243 | 1906.3203 | [5 empty] | 489.5474 | 557.3462 | 85.8037 | [7 empty] | 7.467 | 79.6177 | 0.0542 | 1905.6479 | 0.0508 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -17.8852 | 57.2472 | 30.6259 | 3586.3762 | 12.6139 | [6 empty] | 492.6845 | 557.9706 | 105.4278 | [5 empty] | 7.0824 | 74.9832 | 1875.9309 | [5 empty] | 492.7509 | 558.9081 | 106.6704 | [7 empty] | 6.5931 | 74.8477 | 0.5077 | 1873.1316 | 0.1879 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.7623 | 34.8096 | 40.7954 | 4138.1248 | 16.6102 | [6 empty] | 499.8028 | 560.9873 | 140.9423 | [5 empty] | 6.3263 | 66.9783 | 3057.624 | [5 empty] | 499.6274 | 562.1725 | 143.8006 | [7 empty] | 5.4724 | 66.558 | 0.9517 | 3076.301 | 0.3592 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.1401 | 8.7238 | 51.5228 | 4970.5138 | 22.2194 | [6 empty] | 512.1451 | 566.2182 | 202.5208 | [5 empty] | 5.0682 | 53.6587 | 3346.5406 | [5 empty] | 512.4106 | 567.035 | 205.2101 | [7 empty] | 4.6294 | 53.2155 | 0.6237 | 3361.8623 | 0.2403 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.2704 | -18.7997 | 56.6091 | 6162.9969 | 30.2055 | [6 empty] | 533.3174 | 575.1912 | 308.1546 | [5 empty] | 3.0525 | 32.3177 | 3895.2455 | [5 empty] | 531.6976 | 574.3804 | 309.7886 | [7 empty] | 2.4635 | 31.9503 | 0.6942 | 3912.1384 | 0.3212 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.6046 | -47.0013 | 52.1545 | 7993.6709 | 19.564 | [6 empty] | 569.0692 | 590.3433 | 486.5283 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | [5 empty] | 567.6893 | 590.3346 | 487.3462 | [7 empty] | -0.6828 | -0.0643 | 0.6858 | 5013.0339 | 0.6052 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.2743 | 1.6741 | 18.7229 | 3657.8307 | 18.3856 | [6 empty] | 32.2169 | 27.6819 | 13.3147 | [5 empty] | 18.5557 | 7.7237 | 3059.8503 | [5 empty] | 32.7128 | 27.907 | 12.9522 | [7 empty] | 19.4953 | 8.172 | 1.041 | 1854.2321 | 0.5453 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.0659 | -6.4582 | 24.0548 | 4595.3999 | 23.0959 | [6 empty] | 157.7248 | 133.137 | 62.4293 | [5 empty] | 42.7603 | 16.6463 | 1860.934 | [5 empty] | 155.0596 | 131.5717 | 62.7319 | [7 empty] | 41.3652 | 16.2031 | 1.4638 | 2996.9999 | 0.4771 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.3392 | -15.6546 | 25.2098 | 5158.8998 | 24.695 | [6 empty] | 114.1926 | 96.4323 | 54.201 | [5 empty] | 34.4629 | 9.5301 | 3306.6276 | [5 empty] | 112.9202 | 95.8441 | 53.6684 | [7 empty] | 33.6542 | 9.7179 | 0.8302 | 3316.548 | 0.4016 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.4432 | 53.7771 | 24.5299 | 3416.9949 | 20.2115 | [6 empty] | 73.2177 | 95.8326 | 19.4655 | [5 empty] | -13.8261 | 37.8046 | 3215.3828 | [5 empty] | 73.2792 | 95.4912 | 19.3847 | [7 empty] | -13.3193 | 37.6824 | 0.5213 | 3207.624 | 0.2243 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -51.9065 | -44.9005 | 46.0473 | 14614.3923 | 23.4095 | [6 empty] | 74.7978 | 94.1646 | 97.8304 | [5 empty] | -25.0823 | -7.473 | 6763.0059 | [5 empty] | 74.341 | 93.5554 | 96.1299 | [7 empty] | -24.7886 | -6.931 | 0.6165 | 6683.3231 | 0.3328 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.972 | -82.8702 | 43.2928 | 32286.0784 | 22.6484 | [6 empty] | 111.9935 | 94.6396 | 160.5512 | [5 empty] | 8.172 | -39.7816 | 11316.7042 | [5 empty] | 111.8654 | 94.552 | 159.5942 | [7 empty] | 8.3046 | -39.45 | 0.3572 | 11182.2972 | 0.1367 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.2024 | 16.4406 | 15.5606 | 4479.9752 | 19.1932 | [6 empty] | 30.7419 | 37.5383 | 15.2759 | [5 empty] | -6.6567 | 15.7604 | 3705.2593 | [5 empty] | 30.9614 | 37.3093 | 14.7537 | [7 empty] | -5.5243 | 15.9988 | 1.1572 | 3642.5505 | 0.8862 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 112.86 | -0.8371 | 33.3735 | 2244.3827 | 20.9346 | [6 empty] | 112.424 | 70.4038 | 23.1946 | [5 empty] | 82.3219 | 12.6245 | 2244.3827 | [5 empty] | 111.0695 | 69.6863 | 23.7276 | [7 empty] | 81.2401 | 12.0993 | 1.2026 | 2244.3827 | 0.4651 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.219 | 43.5087 | 40.4694 | 4580.6474 | 18.1869 | [6 empty] | 105.9309 | 168.2088 | 45.448 | [5 empty] | -43.8593 | 46.4861 | 3691.5673 | [5 empty] | 105.8493 | 167.1647 | 44.0397 | [7 empty] | -42.9656 | 46.8013 | 0.9477 | 3664.4225 | 0.4339 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.3691 | -100.6054 | 52.2872 | 4.391e+18 | 21.6492 | [6 empty] | 54.7329 | 49.1898 | 127.0299 | [5 empty] | -10.1882 | -50.0068 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 54.2963 | 49.1235 | 126.3894 | [7 empty] | -10.613 | -49.717 | 0.5143 | 4.391e+18 | 0.2928 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.454 | -3.8266 | 36.7693 | 2244.3827 | 16.4819 | [6 empty] | 27.5392 | 19.9725 | 10.4266 | [5 empty] | 27.4715 | 3.7393 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.9724 | 19.7247 | 10.6508 | [7 empty] | 26.3668 | 3.3842 | 1.1604 | 2468.9542 | 0.5099 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.4115 | 31.4162 | 41.3796 | 4726.0855 | 22.9858 | [6 empty] | 38.9009 | 59.9596 | 19.9226 | [5 empty] | -26.3842 | 26.0279 | 3841.7705 | [5 empty] | 38.708 | 59.4158 | 19.8387 | [7 empty] | -25.9866 | 25.7944 | 0.4611 | 3841.1508 | 0.2128 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.8654 | -77.8633 | 50.6598 | 4.391e+18 | 15.8864 | [6 empty] | 20.0096 | 17.5026 | 43.7457 | [5 empty] | -4.0658 | -27.8075 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.9737 | 17.4619 | 43.1241 | [7 empty] | -3.8452 | -27.3982 | 0.465 | 2.9273e+18 | 0.2495 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 82.6754 | 37.3608 | 13.9061 | 2244.3827 | 12.9773 | [6 empty] | 256.6447 | 185.4778 | 32.7507 | [5 empty] | 96.5068 | 35.9205 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.126 | 184.1909 | 33.0872 | [7 empty] | 96.333 | 35.5444 | 0.4143 | 2244.3827 | 0.3015 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.7272 | -80.5906 | 47.3084 | 31966.2632 | 23.8888 | [6 empty] | 81.8916 | 59.9913 | 101.3149 | [5 empty] | 22.6204 | -33.8191 | 9706.2319 | [5 empty] | 81.0792 | 59.4994 | 100.4827 | [7 empty] | 22.3285 | -33.6638 | 0.3307 | 9722.6436 | 0.1625

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*