## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | HLG | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3705 | -0.7175 |  | 24710.7137 | 1.7255 | 46.4319 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6500 | 0 |  |  |  |  | 0.4868 | 0.5232 | 0.9936 | [7 empty] | -0.3858 | -0.7496 |  | 24058.6152 | 1.7981 | 47.9876 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3711 | -0.7174 | 0.8077 | 24774.7079 | 1.6692 | 46.4162 | [5 empty] | 0.4878 | 0.506 | 0.417 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 46.9322 |  |  |  |  | 0.4867 | 0.5231 | 0.9943 | [7 empty] | -0.3861 | -0.7504 | 0.844 | 24189.8274 | 1.7407 | 47.9828 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3718 | -0.7188 | 0.8093 | 24616.786 | 1.6728 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5374 | 0.5575 | 0.4594 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 50.0323 |  |  |  |  | 0.5362 | 0.5728 | 1.0443 | [7 empty] | -0.3899 | -0.7715 | 0.8644 | 19126.8348 | 1.766 | 50.9257 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.3713 | -0.7193 | 0.8095 | 24713.8241 | 1.6752 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5744 | 0.5959 | 0.4911 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 52.2369 |  |  |  |  | 0.6126 | 0.6442 | 1.0354 | [7 empty] | -0.3338 | -0.7035 | 0.7787 | 12241.9338 | 1.561 | 54.8956 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.372 | -0.72 | 0.8105 | 24434.5666 | 1.6779 | 46.6249 | [5 empty] | 0.6063 | 0.629 | 0.5184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 54.0705 |  |  |  |  | 0.651 | 0.6974 | 1.0615 | [7 empty] | -0.3746 | -0.6815 | 0.7777 | 10934.4224 | 1.5206 | 57.6833 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3726 | -0.7214 | 0.8119 | 24312.7465 | 1.6824 | 46.7176 | [5 empty] | 0.6356 | 0.6593 | 0.5434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 55.6995 |  |  |  |  | 0.6875 | 0.7371 | 1.1022 | [7 empty] | -0.3877 | -0.6947 | 0.7956 | 10534.5394 | 1.5469 | 59.6811 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.3733 | -0.7233 | 0.814 | 24157.315 | 1.6883 | 46.8456 | [5 empty] | 0.6632 | 0.688 | 0.567 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 57.1985 |  |  |  |  | 0.7401 | 0.7678 | 1.066 | [7 empty] | -0.2688 | -0.6269 | 0.6821 | 8953.4413 | 1.3465 | 61.1828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3729 | -0.7317 | 0.8213 | 23608.4416 | 1.7053 | 47.3201 | [5 empty] | 0.6898 | 0.7156 | 0.5898 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 58.6074 |  |  |  |  | 0.7298 | 0.7853 | 1.1587 | [7 empty] | -0.4143 | -0.719 | 0.8298 | 10279.7948 | 1.6022 | 62.019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3733 | -0.7316 | 0.8214 | 23596.714 | 1.7079 | 47.3248 | [5 empty] | 0.7158 | 0.7426 | 0.612 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 59.9501 |  |  |  |  | 0.8005 | 0.8431 | 1.129 | [7 empty] | -0.3177 | -0.6274 | 0.7032 | 8526.6255 | 1.3558 | 64.7147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3754 | -0.7346 | 0.825 | 23191.8279 | 1.716 | 47.5961 | [5 empty] | 0.7414 | 0.7691 | 0.6338 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 61.242 |  |  |  |  | 0.8301 | 0.8823 | 1.1656 | [7 empty] | -0.3522 | -0.6317 | 0.7233 | 8398.2141 | 1.3787 | 66.474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3731 | -0.7429 | 0.8313 | 23090.5756 | 1.734 | 47.9026 | [5 empty] | 0.7666 | 0.7953 | 0.6554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 62.4936 |  |  |  |  | 0.8299 | 0.882 | 1.1657 | [7 empty] | -0.3522 | -0.6322 | 0.7237 | 8402.9955 | 1.3782 | 66.4637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3656 | -0.7521 | 0.8362 | 21661.5349 | 1.7469 | 48.6745 | [5 empty] | 0.7917 | 0.8213 | 0.6769 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 63.7124 |  |  |  |  | 0.8392 | 0.9063 | 1.1816 | [7 empty] | -0.4043 | -0.6215 | 0.7414 | 8313.0385 | 1.3927 | 67.5324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.365 | -0.7528 | 0.8366 | 21662.582 | 1.7516 | 48.6934 | [5 empty] | 0.8168 | 0.8473 | 0.6983 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 64.9039 |  |  |  |  | 0.8955 | 0.96 | 1.2496 | [7 empty] | -0.4022 | -0.6586 | 0.7717 | 8256.0861 | 1.4539 | 69.8337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3681 | -0.7532 | 0.8383 | 19986.8486 | 1.7487 | 49.5112 | [5 empty] | 0.8418 | 0.8732 | 0.7197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 66.0723 |  |  |  |  | 0.9239 | 0.9875 | 1.2716 | [7 empty] | -0.3955 | -0.6597 | 0.7692 | 8110.0241 | 1.4483 | 70.9842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.367 | -0.7535 | 0.8381 | 19969.1143 | 1.7528 | 49.5171 | [5 empty] | 0.8668 | 0.8992 | 0.7411 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 67.2208 |  |  |  |  | 0.9958 | 1.0405 | 1.216 | [7 empty] | -0.2577 | -0.5329 | 0.5919 | 7033.8452 | 1.1277 | 73.1416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3672 | -0.759 | 0.8432 | 19549.3698 | 1.7652 | 49.9414 | [5 empty] | 0.8919 | 0.9252 | 0.7625 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 68.3522 |  |  |  |  | 1.024 | 1.0738 | 1.2378 | [7 empty] | -0.27 | -0.524 | 0.5895 | 6932.8469 | 1.1148 | 74.4629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7755 | 0.8607 | 18434.4478 | 1.7953 | 51.2764 | [5 empty] | 0.9171 | 0.9513 | 0.784 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 69.4683 |  |  |  |  | 1.0237 | 1.0733 | 1.2381 | [7 empty] | -0.2696 | -0.525 | 0.5902 | 6937.4729 | 1.114 | 74.4433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3751 | -0.7753 | 0.8613 | 18467.1238 | 1.8002 | 51.2726 | [5 empty] | 0.9424 | 0.9776 | 0.8057 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 70.571 |  |  |  |  | 1.0344 | 1.0986 | 1.2591 | [7 empty] | -0.3235 | -0.5193 | 0.6119 | 6933.9077 | 1.1356 | 75.4317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3854 | -0.7872 | 0.8765 | 18027.7211 | 1.8266 | 52.1232 | [5 empty] | 0.9678 | 1.004 | 0.8274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 71.6615 |  |  |  |  | 1.0634 | 1.1327 | 1.281 | [7 empty] | -0.3357 | -0.5092 | 0.6099 | 6836.7601 | 1.1269 | 76.7421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3875 | -0.7957 | 0.8851 | 17630.1396 | 1.8448 | 52.7388 | [5 empty] | 0.9934 | 1.0305 | 0.8493 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 72.7411 |  |  |  |  | 1.1433 | 1.1868 | 1.2259 | [7 empty] | -0.1652 | -0.3783 | 0.4128 | 6110.7586 | 0.7915 | 78.7708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4019 | -0.8176 | 0.911 | 16909.4954 | 1.888 | 54.2653 | [5 empty] | 1.0192 | 1.0573 | 0.8713 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 73.8108 |  |  |  |  | 1.1429 | 1.1865 | 1.2259 | [7 empty] | -0.1659 | -0.3787 | 0.4134 | 6113.0816 | 0.7886 | 78.7583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.4156 | -0.8322 | 0.9302 | 16436.3834 | 1.9193 | 55.3649 | [5 empty] | 1.0451 | 1.0842 | 0.8935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 74.8714 |  |  |  |  | 1.1025 | 1.1865 | 1.3325 | [7 empty] | -0.3903 | -0.5146 | 0.6459 | 6819.5381 | 1.1828 | 78.7569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4207 | -0.8446 | 0.9436 | 16041.8414 | 1.9444 | 56.2376 | [5 empty] | 1.0713 | 1.1113 | 0.9159 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 75.9236 |  |  |  |  | 1.1422 | 1.2409 | 1.3857 | [7 empty] | -0.4462 | -0.5216 | 0.6865 | 6809.7566 | 1.2564 | 80.7398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4207 | -0.8443 | 0.9433 | 16043.4437 | 1.9488 | 56.224 | [5 empty] | 1.0976 | 1.1387 | 0.9384 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 76.968 |  |  |  |  | 1.2435 | 1.3048 | 1.3235 | [7 empty] | -0.2197 | -0.3734 | 0.4332 | 6035.0996 | 0.8072 | 83.0012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4245 | -0.8552 | 0.9548 | 15681.4671 | 1.9709 | 57.0194 | [5 empty] | 1.1242 | 1.1662 | 0.9611 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 78.0053 |  |  |  |  | 1.2435 | 1.3043 | 1.3233 | [7 empty] | -0.218 | -0.3737 | 0.4326 | 6034.7001 | 0.8025 | 82.9867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4285 | -0.8674 | 0.9675 | 15335.6506 | 1.9953 | 57.8697 | [5 empty] | 1.151 | 1.194 | 0.984 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 79.0358 |  |  |  |  | 1.2767 | 1.3383 | 1.3415 | [7 empty] | -0.2105 | -0.3596 | 0.4167 | 5961.7817 | 0.7734 | 84.1618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4338 | -0.8838 | 0.9845 | 14833.6374 | 2.025 | 59.0939 | [5 empty] | 1.178 | 1.222 | 1.0071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 80.0599 |  |  |  |  | 1.2923 | 1.3733 | 1.3767 | [7 empty] | -0.2869 | -0.3604 | 0.4606 | 6005.1834 | 0.8433 | 85.3506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4377 | -0.8929 | 0.9944 | 14576.1454 | 2.0443 | 59.786 | [5 empty] | 1.2052 | 1.2503 | 1.0304 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 81.0781 |  |  |  |  | 1.3221 | 1.3862 | 1.3941 | [7 empty] | -0.2217 | -0.3792 | 0.4393 | 5981.6238 | 0.8128 | 85.7838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.4451 | -0.9132 | 1.0159 | 14185.7677 | 2.082 | 61.1101 | [5 empty] | 1.2327 | 1.2788 | 1.0539 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 82.0907 |  |  |  |  | 1.3218 | 1.3857 | 1.3944 | [7 empty] | -0.2213 | -0.3804 | 0.4401 | 5984.5567 | 0.8112 | 85.7679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4482 | -0.9208 | 1.024 | 13972.1659 | 2.0984 | 61.7185 | [5 empty] | 1.2604 | 1.3075 | 1.0776 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 83.098 |  |  |  |  | 1.3621 | 1.4251 | 1.4302 | [7 empty] | -0.2145 | -0.3867 | 0.4422 | 5962.3937 | 0.8187 | 87.079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4555 | -0.9399 | 1.0444 | 13625.0734 | 2.1339 | 63.003 | [5 empty] | 1.2884 | 1.3365 | 1.1015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 84.1002 |  |  |  |  | 1.379 | 1.4688 | 1.4564 | [7 empty] | -0.3094 | -0.3597 | 0.4744 | 5948.1964 | 0.8646 | 88.5063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4598 | -0.9529 | 1.058 | 13405.4308 | 2.1595 | 63.8635 | [5 empty] | 1.3166 | 1.3658 | 1.1256 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 85.0975 |  |  |  |  | 1.3785 | 1.4687 | 1.4557 | [7 empty] | -0.3108 | -0.3586 | 0.4746 | 5947.0757 | 0.8618 | 88.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4655 | -0.9716 | 1.0774 | 13081.4824 | 2.1933 | 65.1453 | [5 empty] | 1.345 | 1.3953 | 1.1499 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 86.0903 |  |  |  |  | 1.3788 | 1.4685 | 1.4559 | [7 empty] | -0.309 | -0.3594 | 0.474 | 5947.5192 | 0.8582 | 88.4971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.4714 | -0.9847 | 1.0917 | 12893.8639 | 2.2195 | 66.0137 | [5 empty] | 1.3737 | 1.4251 | 1.1745 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 87.0786 |  |  |  |  | 1.417 | 1.4975 | 1.4903 | [7 empty] | -0.2748 | -0.3805 | 0.4693 | 5945.3266 | 0.8501 | 89.4299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4802 | -1.0081 | 1.1166 | 12565.308 | 2.261 | 67.5723 | [5 empty] | 1.4027 | 1.4551 | 1.1993 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 88.0627 |  |  |  |  | 1.4293 | 1.5277 | 1.5169 | [7 empty] | -0.3429 | -0.375 | 0.5081 | 5967.2873 | 0.9206 | 90.3864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.481 | -1.0089 | 1.1177 | 12581.5344 | 2.269 | 67.5744 | [5 empty] | 1.4319 | 1.4855 | 1.2242 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 89.0427 |  |  |  |  | 1.5503 | 1.5945 | 1.4398 | [7 empty] | -0.0304 | -0.2028 | 0.2051 | 5363.5544 | 0.4317 | 92.468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4859 | -1.0265 | 1.1357 | 12362.5344 | 2.3015 | 68.6994 | [5 empty] | 1.4614 | 1.516 | 1.2494 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.0188 |  |  |  |  | 1.5642 | 1.6294 | 1.4653 | [7 empty] | -0.1078 | -0.1879 | 0.2166 | 5380.9586 | 0.4068 | 93.5311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.4991 | -1.0642 | 1.1755 | 11991.8329 | 2.366 | 70.9811 | [5 empty] | 1.4911 | 1.5469 | 1.2749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.9911 |  |  |  |  | 1.5638 | 1.6287 | 1.4656 | [7 empty] | -0.1074 | -0.1892 | 0.2176 | 5383.1923 | 0.4028 | 93.5116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.5097 | -1.0894 | 1.2027 | 11773.7961 | 2.4116 | 72.4917 | [5 empty] | 1.5212 | 1.578 | 1.3005 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 91.9597 |  |  |  |  | 1.5643 | 1.629 | 1.4651 | [7 empty] | -0.1064 | -0.1881 | 0.2162 | 5380.5347 | 0.3962 | 93.5211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5089 | -1.0867 | 1.2 | 11763.4656 | 2.4124 | 72.4231 | [5 empty] | 1.5514 | 1.6094 | 1.3264 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 92.9247 |  |  |  |  | 1.6062 | 1.6756 | 1.5021 | [7 empty] | -0.1175 | -0.1845 | 0.2187 | 5370.3713 | 0.3994 | 94.9207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5175 | -1.1114 | 1.226 | 11565.5788 | 2.4567 | 73.8713 | [5 empty] | 1.582 | 1.6411 | 1.3525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 93.8863 |  |  |  |  | 1.6249 | 1.7263 | 1.5295 | [7 empty] | -0.2303 | -0.1468 | 0.2731 | 5367.7561 | 0.5267 | 96.4145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5241 | -1.1368 | 1.2518 | 11378.251 | 2.5016 | 75.3156 | [5 empty] | 1.6128 | 1.6731 | 1.3789 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 94.8445 |  |  |  |  | 1.6247 | 1.7267 | 1.5293 | [7 empty] | -0.2325 | -0.1456 | 0.2744 | 5367.1977 | 0.5272 | 96.4253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5346 | -1.162 | 1.2791 | 11199.169 | 2.5468 | 76.8005 | [5 empty] | 1.6439 | 1.7053 | 1.4054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 95.7995 |  |  |  |  | 1.683 | 1.7778 | 1.5745 | [7 empty] | -0.198 | -0.1551 | 0.2515 | 5350.2018 | 0.4708 | 97.906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5421 | -1.1839 | 1.3021 | 11069.3822 | 2.587 | 78.0058 | [5 empty] | 1.6752 | 1.7378 | 1.4322 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 96.7512 |  |  |  |  | 1.6831 | 1.7777 | 1.5744 | [7 empty] | -0.197 | -0.1553 | 0.2509 | 5349.9293 | 0.4661 | 97.9032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5489 | -1.2051 | 1.3242 | 10940.6701 | 2.6256 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7068 | 1.7706 | 1.4593 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 97.6999 |  |  |  |  | 1.6825 | 1.7773 | 1.5743 | [7 empty] | -0.1982 | -0.1554 | 0.2519 | 5350.9624 | 0.4669 | 97.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5583 | -1.2283 | 1.3492 | 10826.917 | 2.6685 | 80.4324 | [5 empty] | 1.7387 | 1.8037 | 1.4865 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 98.6455 |  |  |  |  | 1.6826 | 1.7772 | 1.5745 | [7 empty] | -0.1974 | -0.1559 | 0.2516 | 5351.3487 | 0.4666 | 97.8891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5665 | -1.2503 | 1.3726 | 10713.7057 | 2.7087 | 81.6285 | [5 empty] | 1.7709 | 1.8371 | 1.514 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 99.5882 |  |  |  |  | 1.742 | 1.8614 | 1.6446 | [7 empty] | -0.2866 | -0.1459 | 0.3216 | 5371.1182 | 0.6344 | 100.2671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5741 | -1.2727 | 1.3962 | 10611.3946 | 2.7497 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8034 | 1.8708 | 1.5418 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 100.528 |  |  |  |  | 1.7414 | 1.8609 | 1.6448 | [7 empty] | -0.2873 | -0.1469 | 0.3226 | 5373.1348 | 0.6358 | 100.2536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5827 | -1.294 | 1.4191 | 10508.5924 | 2.7887 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8361 | 1.9047 | 1.5698 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 101.4649 |  |  |  |  | 1.7858 | 1.904 | 1.6799 | [7 empty] | -0.2755 | -0.1478 | 0.3126 | 5358.97 | 0.6116 | 101.444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.5911 | -1.3032 | 1.431 | 10208.2878 | 2.7974 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8691 | 1.939 | 1.598 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 102.3991 |  |  |  |  | 1.7862 | 1.9034 | 1.6797 | [7 empty] | -0.2719 | -0.1485 | 0.3098 | 5358.0715 | 0.6052 | 101.4298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.602 | -1.3221 | 1.4527 | 10069.6259 | 2.8302 | 86.984 | [5 empty] | 1.9024 | 1.9735 | 1.6264 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 103.3305 |  |  |  |  | 1.9271 | 1.9951 | 1.588 | [7 empty] | 0.0543 | 0.0871 | 0.1027 | 4863.3843 | 0.1846 | 103.9072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.602 | -1.3219 | 1.4525 | 10071.231 | 2.8356 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9359 | 2.0083 | 1.6551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 104.2593 |  |  |  |  | 1.8822 | 2.0002 | 1.7715 | [7 empty] | -0.2687 | -0.1687 | 0.3173 | 5366.8604 | 0.6057 | 104.0438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6136 | -1.3293 | 1.464 | 9753.7349 | 2.8388 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9698 | 2.0434 | 1.6841 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 105.1854 |  |  |  |  | 2.0286 | 2.0942 | 1.734 | [7 empty] | 0.035 | -0.018 | 0.0393 | 5005.1798 | 0.1141 | 106.5063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6018 | -1.4012 | 1.525 | 9704.8507 | 2.9609 | 91.2712 | [5 empty] | 2.0039 | 2.0788 | 1.7132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 106.1089 |  |  |  |  | 2.0285 | 2.0938 | 1.7337 | [7 empty] | 0.0361 | -0.0182 | 0.0405 | 5004.9812 | 0.1084 | 106.4965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5736 | -1.4487 | 1.5581 | 9734.5034 | 3.0474 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0383 | 2.1145 | 1.7427 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 107.0299 |  |  |  |  | 2.0288 | 2.0942 | 1.7334 | [7 empty] | 0.0359 | -0.0172 | 0.0398 | 5003.7651 | 0.1071 | 106.5068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5739 | -1.4478 | 1.5574 | 9731.9026 | 3.0509 | 92.2183 | [5 empty] | 2.073 | 2.1505 | 1.7723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 107.9484 |  |  |  |  | 2.098 | 2.1692 | 1.7829 | [7 empty] | 0.0319 | 0.004 | 0.0322 | 4980.5289 | 0.0754 | 108.4215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.5945 | -1.5124 | 1.6251 | 9578.9582 | 3.1599 | 95.2094 | [5 empty] | 2.108 | 2.1868 | 1.8022 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 108.8644 |  |  |  |  | 2.0979 | 2.1692 | 1.7829 | [7 empty] | 0.0311 | 0.0042 | 0.0313 | 4980.7171 | 0.073 | 108.423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6589 | -1.5654 | 1.6984 | 9394.6399 | 3.2499 | 98.5377 | [5 empty] | 2.1432 | 2.2234 | 1.8324 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 109.778 |  |  |  |  | 2.1399 | 2.2198 | 1.7803 | [7 empty] | 0.0338 | 0.078 | 0.085 | 4896.2974 | 0.157 | 109.6908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.6973 | -1.5751 | 1.7226 | 9265.9811 | 3.2681 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1788 | 2.2602 | 1.8628 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 110.6892 |  |  |  |  | 2.2256 | 2.3019 | 1.9234 | [7 empty] | 0.0096 | -0.0451 | 0.0461 | 5046.3081 | 0.1151 | 111.7069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.698 | -1.5786 | 1.726 | 9281.5076 | 3.279 | 100.0609 | [5 empty] | 2.2146 | 2.2974 | 1.8934 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 111.598 |  |  |  |  | 2.2251 | 2.3028 | 1.9208 | [7 empty] | 0.0059 | -0.039 | 0.0394 | 5041.0233 | 0.091 | 111.7296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7062 | -1.6046 | 1.7532 | 9230.718 | 3.3252 | 101.2317 | [5 empty] | 2.2507 | 2.3349 | 1.9243 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 112.5045 |  |  |  |  | 2.2812 | 2.3623 | 1.9585 | [7 empty] | 0.0086 | -0.0204 | 0.0222 | 5018.5119 | 0.0608 | 113.1629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6856 | -1.6576 | 1.7938 | 9219.864 | 3.416 | 102.5851 | [5 empty] | 2.2871 | 2.3726 | 1.9554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 113.4087 |  |  |  |  | 2.2793 | 2.3614 | 1.9562 | [7 empty] | 0.0054 | -0.0175 | 0.0183 | 5016.7145 | 0.0457 | 113.1406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6775 | -1.7517 | 1.8781 | 9174.3842 | 3.5795 | 105.4099 | [5 empty] | 2.3238 | 2.4107 | 1.9868 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 114.3106 |  |  |  |  | 2.3501 | 2.4227 | 2.0001 | [7 empty] | 0.058 | -0.0132 | 0.0595 | 4989.8582 | 0.1518 | 114.5929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6766 | -1.7539 | 1.8799 | 9177.8214 | 3.5869 | 105.4363 | [5 empty] | 2.3608 | 2.449 | 2.0184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 115.2102 |  |  |  |  | 2.3593 | 2.4511 | 2.0061 | [7 empty] | -0.0047 | 0.0239 | 0.0243 | 4977.0656 | 0.0569 | 115.2586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6846 | -1.7865 | 1.9132 | 9132.7843 | 3.6443 | 106.7229 | [5 empty] | 2.3981 | 2.4877 | 2.0502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 116.1077 |  |  |  |  | 2.4132 | 2.507 | 2.0517 | [7 empty] | -0.0042 | 0.0245 | 0.0249 | 4976.7202 | 0.0603 | 116.5513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7294 | -1.7941 | 1.9367 | 8980.1708 | 3.6525 | 108.5413 | [5 empty] | 2.4356 | 2.5267 | 2.0823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.0029 |  |  |  |  | 2.413 | 2.5041 | 2.0502 | [7 empty] | 0.0059 | 0.0218 | 0.0226 | 4975.4318 | 0.0485 | 116.4845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7504 | -1.8359 | 1.9833 | 8970.943 | 3.7287 | 109.9215 | [5 empty] | 2.4734 | 2.5659 | 2.1147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.896 |  |  |  |  | 2.493 | 2.5698 | 2.1292 | [7 empty] | 0.0567 | -0.0261 | 0.0625 | 5003.8136 | 0.1651 | 117.9844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.7992 | -1.8485 | 2.0139 | 8837.8464 | 3.7498 | 111.8305 | [5 empty] | 2.5116 | 2.6055 | 2.1473 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 118.7869 |  |  |  |  | 2.5477 | 2.641 | 2.176 | [7 empty] | 0.008 | -0.0001 | 0.008 | 4997.0779 | 0.0376 | 119.5798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8035 | -1.8864 | 2.0504 | 8794.9334 | 3.8143 | 113.2388 | [5 empty] | 2.55 | 2.6453 | 2.1801 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 119.6757 |  |  |  |  | 2.5501 | 2.6432 | 2.1791 | [7 empty] | 0.0084 | -0.0022 | 0.0087 | 4998.9497 | 0.0223 | 119.6288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8084 | -1.8755 | 2.0423 | 8766.9171 | 3.7971 | 113.2514 | [5 empty] | 2.5887 | 2.6855 | 2.2132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 120.5624 |  |  |  |  | 2.5734 | 2.6851 | 2.2216 | [7 empty] | -0.0671 | -0.0059 | 0.0673 | 5030.8408 | 0.1555 | 120.5538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8241 | -1.9679 | 2.1335 | 8909.5613 | 3.969 | 114.505 | [5 empty] | 2.6277 | 2.7259 | 2.2466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 121.447 |  |  |  |  | 2.5736 | 2.6842 | 2.2222 | [7 empty] | -0.0635 | -0.0085 | 0.064 | 5031.9914 | 0.1503 | 120.5345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8307 | -1.9952 | 2.1612 | 8845.5345 | 4.0139 | 115.8103 | [5 empty] | 2.667 | 2.7667 | 2.2802 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 122.3295 |  |  |  |  | 2.7679 | 2.8517 | 2.3418 | [7 empty] | 0.0833 | 0.0033 | 0.0834 | 4967.7601 | 0.2104 | 124.1427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8434 | -2.0716 | 2.2367 | 8956.3465 | 4.156 | 116.8401 | [5 empty] | 2.7066 | 2.8078 | 2.314 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 123.21 |  |  |  |  | 2.765 | 2.85 | 2.3327 | [7 empty] | 0.0832 | 0.0161 | 0.0848 | 4956.3707 | 0.1916 | 124.1067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8795 | -2.165 | 2.3368 | 8885.946 | 4.3159 | 120.0118 | [5 empty] | 2.7465 | 2.8491 | 2.3481 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.0884 |  |  |  |  | 2.8407 | 2.9186 | 2.3931 | [7 empty] | 0.1197 | 0.005 | 0.1198 | 4954.5056 | 0.2876 | 125.5445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.8847 | -2.1915 | 2.3633 | 8821.8458 | 4.3587 | 121.2691 | [5 empty] | 2.7866 | 2.8908 | 2.3824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.9648 |  |  |  |  | 2.9029 | 2.9833 | 2.4449 | [7 empty] | 0.1203 | 0.0074 | 0.1205 | 4953.2968 | 0.2925 | 126.8805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9101 | -2.2538 | 2.4307 | 8800.2486 | 4.4677 | 123.1451 | [5 empty] | 2.8271 | 2.9328 | 2.417 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 125.8392 |  |  |  |  | 2.9019 | 2.9807 | 2.4479 | [7 empty] | 0.1227 | -0.0014 | 0.1227 | 4959.9737 | 0.2958 | 126.8281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9047 | -2.253 | 2.4279 | 8795.5221 | 4.4667 | 123.1266 | [5 empty] | 2.8679 | 2.9751 | 2.4519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 126.7117 |  |  |  |  | 2.9852 | 3.0579 | 2.5123 | [7 empty] | 0.1584 | -0.0073 | 0.1586 | 4954.1325 | 0.3892 | 128.3978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9221 | -2.2904 | 2.4691 | 8760.8716 | 4.5307 | 124.4669 | [5 empty] | 2.9089 | 3.0176 | 2.487 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 127.5822 |  |  |  |  | 3.0494 | 3.1233 | 2.5821 | [7 empty] | 0.1528 | -0.0331 | 0.1563 | 4977.9735 | 0.4064 | 129.7067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.8913 | -2.3333 | 2.4977 | 8682.3551 | 4.5974 | 125.9778 | [5 empty] | 2.9502 | 3.0605 | 2.5223 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 128.4507 |  |  |  |  | 3.0523 | 3.1216 | 2.5842 | [7 empty] | 0.1686 | -0.0408 | 0.1734 | 4979.1653 | 0.4436 | 129.6743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9086 | -2.3745 | 2.5424 | 8648.8114 | 4.6677 | 127.403 | [5 empty] | 2.9919 | 3.1037 | 2.5579 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 129.3173 |  |  |  |  | 3.1195 | 3.2105 | 2.6438 | [7 empty] | 0.1027 | -0.0096 | 0.1031 | 4975.5632 | 0.2709 | 131.4257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8751 | -2.4112 | 2.5651 | 8570.2684 | 4.7253 | 128.7905 | [5 empty] | 3.0338 | 3.1472 | 2.5938 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 130.182 |  |  |  |  | 3.1192 | 3.2105 | 2.6415 | [7 empty] | 0.1027 | -0.0058 | 0.1028 | 4972.5075 | 0.2557 | 131.4268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.8987 | -2.4555 | 2.6147 | 8556.239 | 4.8016 | 130.1292 | [5 empty] | 3.076 | 3.191 | 2.6299 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 131.0447 |  |  |  |  | 3.1871 | 3.2789 | 2.7041 | [7 empty] | 0.1064 | -0.0167 | 0.1077 | 4980.4676 | 0.2804 | 132.7525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9579 | -2.5252 | 2.7008 | 8576.9189 | 4.9236 | 131.9175 | [5 empty] | 3.1185 | 3.2351 | 2.6662 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 131.9056 |  |  |  |  | 3.2532 | 3.366 | 2.7633 | [7 empty] | 0.0421 | 0.0125 | 0.0439 | 4977.9628 | 0.1521 | 134.4154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9708 | -2.5642 | 2.7418 | 8539.1812 | 4.9846 | 133.2847 | [5 empty] | 3.1614 | 3.2795 | 2.7028 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 132.7646 |  |  |  |  | 3.2591 | 3.3689 | 2.7656 | [7 empty] | 0.0547 | 0.0111 | 0.0558 | 4975.3313 | 0.1481 | 134.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0307 | -2.6316 | 2.8262 | 8557.3378 | 5.0938 | 134.9905 | [5 empty] | 3.2045 | 3.3243 | 2.7397 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 133.6217 |  |  |  |  | 3.2836 | 3.4195 | 2.8173 | [7 empty] | -0.051 | 0.0079 | 0.0516 | 5009.0893 | 0.1557 | 135.4207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0466 | -2.6725 | 2.8702 | 8543.3549 | 5.1539 | 136.1352 | [5 empty] | 3.2479 | 3.3693 | 2.7768 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 134.477 |  |  |  |  | 3.2835 | 3.4177 | 2.8151 | [7 empty] | -0.0442 | 0.0084 | 0.045 | 5006.7095 | 0.1218 | 135.3877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0168 | -2.7208 | 2.9046 | 8476.5489 | 5.2152 | 137.6938 | [5 empty] | 3.2916 | 3.4146 | 2.8141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 135.3304 |  |  |  |  | 3.3483 | 3.4817 | 2.8905 | [7 empty] | -0.0465 | -0.0292 | 0.0549 | 5035.0338 | 0.1218 | 136.5784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0245 | -2.7627 | 2.9466 | 8451.3438 | 5.2703 | 138.9251 | [5 empty] | 3.3356 | 3.4603 | 2.8518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 136.182 |  |  |  |  | 3.3509 | 3.484 | 2.8909 | [7 empty] | -0.0443 | -0.0269 | 0.0518 | 5032.6794 | 0.1021 | 136.6217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.9987 | -2.8011 | 2.9738 | 8385.3474 | 5.3134 | 140.3283 | [5 empty] | 3.3799 | 3.5062 | 2.8896 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 137.0318 |  |  |  |  | 3.4345 | 3.5546 | 2.9503 | [7 empty] | 0.0188 | -0.0371 | 0.0416 | 5021.446 | 0.1148 | 137.9178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.007 | -2.84 | 3.0133 | 8358.9872 | 5.3595 | 141.5222 | [5 empty] | 3.4245 | 3.5525 | 2.9278 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 137.8797 |  |  |  |  | 3.4904 | 3.6204 | 2.9525 | [7 empty] | 0.0232 | 0.0493 | 0.0544 | 4958.9754 | 0.118 | 139.1121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0805 | -2.9275 | 3.1205 | 8395.0928 | 5.4722 | 143.3872 | [5 empty] | 3.4694 | 3.5991 | 2.9661 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 138.7259 |  |  |  |  | 3.5861 | 3.7001 | 3.0461 | [7 empty] | 0.0811 | -0.0049 | 0.0813 | 4981.3456 | 0.2181 | 140.5373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.0979 | -2.9754 | 3.1715 | 8381.6649 | 5.5254 | 144.6375 | [5 empty] | 3.5145 | 3.6459 | 3.0048 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 139.5703 |  |  |  |  | 3.5816 | 3.6964 | 3.0387 | [7 empty] | 0.0803 | 0.0025 | 0.0804 | 4976.4969 | 0.1949 | 140.4715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1635 | -3.0445 | 3.2592 | 8391.8773 | 5.6025 | 146.3319 | [5 empty] | 3.56 | 3.6931 | 3.0437 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 140.4129 |  |  |  |  | 3.6624 | 3.7963 | 3.114 | [7 empty] | 0.0219 | 0.0216 | 0.0308 | 4979.6743 | 0.1101 | 142.2301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1476 | -3.1441 | 3.347 | 8308.6693 | 5.6923 | 149.2294 | [5 empty] | 3.6058 | 3.7406 | 3.0828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 141.2538 |  |  |  |  | 3.7364 | 3.8714 | 3.178 | [7 empty] | 0.0267 | 0.0176 | 0.032 | 4981.4805 | 0.1351 | 143.5332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1671 | -3.2007 | 3.4069 | 8301.5492 | 5.7455 | 150.5432 | [5 empty] | 3.6519 | 3.7884 | 3.1222 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 142.0928 |  |  |  |  | 3.7343 | 3.8697 | 3.1765 | [7 empty] | 0.0255 | 0.0179 | 0.0311 | 4981.6087 | 0.0951 | 143.503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.1328 | -3.2536 | 3.4451 | 8247.9557 | 5.7866 | 152.0429 | [5 empty] | 3.6983 | 3.8365 | 3.1618 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 142.9302 |  |  |  |  | 3.8095 | 3.963 | 3.2569 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0202 | 0.0424 | 4996.4587 | 0.1624 | 145.098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1299 | -3.2831 | 3.4721 | 8210.6576 | 5.8015 | 153.1011 | [5 empty] | 3.7449 | 3.8849 | 3.2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 143.7658 |  |  |  |  | 3.814 | 3.9669 | 3.255 | [7 empty] | -0.0311 | 0.0279 | 0.0417 | 4989.9147 | 0.1349 | 145.1643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2254 | -3.3805 | 3.5957 | 8256.6049 | 5.8907 | 154.9115 | [5 empty] | 3.7919 | 3.9337 | 3.2419 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 144.5997 |  |  |  |  | 3.8913 | 4.0455 | 3.3271 | [7 empty] | -0.03 | 0.0155 | 0.0338 | 4997.6486 | 0.1369 | 146.4877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2427 | -3.4307 | 3.6488 | 8238.8925 | 5.9235 | 156.1919 | [5 empty] | 3.8392 | 3.9827 | 3.2823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 145.4318 |  |  |  |  | 3.8846 | 4.0391 | 3.316 | [7 empty] | -0.0282 | 0.0251 | 0.0377 | 4991.1273 | 0.1137 | 146.3805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3201 | -3.52 | 3.7595 | 8254.5914 | 5.991 | 158.0821 | [5 empty] | 3.8868 | 4.0321 | 3.323 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 146.2623 |  |  |  |  | 3.9319 | 4.1073 | 3.4919 | [7 empty] | -0.1836 | -0.1538 | 0.2396 | 5143.3781 | 0.4439 | 147.5151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3334 | -3.5784 | 3.8187 | 8241.7276 | 6.0277 | 159.3856 | [5 empty] | 3.9346 | 4.0817 | 3.3639 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 147.091 |  |  |  |  | 4.1694 | 4.2587 | 3.5008 | [7 empty] | 0.2682 | -0.0196 | 0.269 | 4948.5729 | 0.6695 | 149.9894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3571 | -3.6472 | 3.8915 | 8221.4959 | 6.0654 | 161.0339 | [5 empty] | 3.9828 | 4.1317 | 3.4051 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 147.9181 |  |  |  |  | 4.1693 | 4.2592 | 3.5035 | [7 empty] | 0.2645 | -0.0228 | 0.2655 | 4951.3871 | 0.6544 | 149.9974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3456 | -3.6526 | 3.8926 | 8224.0014 | 6.0671 | 161.0221 | [5 empty] | 4.0313 | 4.182 | 3.4466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 148.7435 |  |  |  |  | 4.1925 | 4.3064 | 3.5614 | [7 empty] | 0.1603 | -0.0411 | 0.1655 | 4986.993 | 0.4369 | 150.7568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3709 | -3.6995 | 3.9454 | 8212.9302 | 6.088 | 162.1553 | [5 empty] | 4.0801 | 4.2326 | 3.4883 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 149.5672 |  |  |  |  | 4.195 | 4.3091 | 3.5671 | [7 empty] | 0.1575 | -0.0465 | 0.1642 | 4990.8567 | 0.4272 | 150.8002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.3929 | -3.7738 | 4.0226 | 8195.1184 | 6.1247 | 163.8306 | [5 empty] | 4.1292 | 4.2835 | 3.5302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 150.3892 |  |  |  |  | 4.2661 | 4.3866 | 3.574 | [7 empty] | 0.1814 | 0.0454 | 0.187 | 4932.3931 | 0.4143 | 152.034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4092 | -3.8265 | 4.0777 | 8178.5265 | 6.1446 | 165.0761 | [5 empty] | 4.1785 | 4.3347 | 3.5725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 151.2096 |  |  |  |  | 4.2635 | 4.3849 | 3.5731 | [7 empty] | 0.1775 | 0.045 | 0.1831 | 4933.4655 | 0.3969 | 152.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4326 | -3.8946 | 4.1497 | 8173.7334 | 6.1795 | 166.453 | [5 empty] | 4.2282 | 4.3863 | 3.6149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 152.0283 |  |  |  |  | 4.3623 | 4.4307 | 3.5692 | [7 empty] | 0.4298 | 0.0822 | 0.4375 | 4856.9423 | 0.9529 | 152.7292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4463 | -3.96 | 4.2158 | 8167.9249 | 6.2139 | 167.7418 | [5 empty] | 4.2782 | 4.4381 | 3.6577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 152.8454 |  |  |  |  | 4.4648 | 4.5419 | 3.7338 | [7 empty] | 0.3601 | -0.0306 | 0.3614 | 4937.7136 | 0.8767 | 154.462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4687 | -4.0046 | 4.2654 | 8149.5512 | 6.2258 | 168.9312 | [5 empty] | 4.3285 | 4.4903 | 3.7006 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 153.6609 |  |  |  |  | 4.502 | 4.6066 | 3.8381 | [7 empty] | 0.2228 | -0.0979 | 0.2433 | 5005.8363 | 0.6447 | 155.4555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.4882 | -4.0581 | 4.3224 | 8141.6708 | 6.2499 | 170.0959 | [5 empty] | 4.3791 | 4.5428 | 3.7439 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 154.4747 |  |  |  |  | 4.5023 | 4.6088 | 3.8385 | [7 empty] | 0.216 | -0.0947 | 0.2358 | 5005.5042 | 0.6192 | 155.4894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.5029 | -4.1423 | 4.4065 | 8129.9769 | 6.2957 | 171.8227 | [5 empty] | 4.4299 | 4.5956 | 3.7874 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 155.2869 |  |  |  |  | 4.5244 | 4.6892 | 3.8478 | [7 empty] | 0.0287 | 0.0243 | 0.0376 | 4980.6146 | 0.1113 | 156.7116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5157 | -4.1909 | 4.4566 | 8113.0641 | 6.3137 | 173.0243 | [5 empty] | 4.4811 | 4.6487 | 3.8312 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 156.0975 |  |  |  |  | 4.7245 | 4.8269 | 3.9208 | [7 empty] | 0.3317 | 0.0529 | 0.3359 | 4903.6858 | 0.7624 | 158.7732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5458 | -4.2759 | 4.5467 | 8101.2801 | 6.3584 | 174.8786 | [5 empty] | 4.5326 | 4.7021 | 3.8752 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 156.9065 |  |  |  |  | 4.725 | 4.8283 | 3.921 | [7 empty] | 0.3291 | 0.0548 | 0.3336 | 4903.2986 | 0.7464 | 158.793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5647 | -4.3325 | 4.6064 | 8094.6356 | 6.386 | 176.0889 | [5 empty] | 4.5844 | 4.7558 | 3.9195 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 157.7139 |  |  |  |  | 4.8512 | 4.9445 | 4.0988 | [7 empty] | 0.3306 | -0.0823 | 0.3407 | 4975.3711 | 0.8761 | 160.5002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.5848 | -4.4037 | 4.6802 | 8080.0697 | 6.4217 | 177.7082 | [5 empty] | 4.6365 | 4.8098 | 3.964 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 158.5197 |  |  |  |  | 4.856 | 4.9463 | 4.1049 | [7 empty] | 0.3396 | -0.091 | 0.3516 | 4978.0065 | 0.8976 | 160.5277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.5983 | -4.4517 | 4.7299 | 8067.293 | 6.4414 | 178.8578 | [5 empty] | 4.6889 | 4.8642 | 4.0088 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 159.3239 |  |  |  |  | 4.8595 | 4.9487 | 4.1043 | [7 empty] | 0.3462 | -0.0876 | 0.3571 | 4974.9654 | 0.9028 | 160.5622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6224 | -4.518 | 4.8005 | 8052.9083 | 6.4735 | 180.4303 | [5 empty] | 4.7416 | 4.9189 | 4.0539 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 160.1266 |  |  |  |  | 4.8777 | 5.0027 | 4.1189 | [7 empty] | 0.2289 | -0.0227 | 0.2301 | 4965.6708 | 0.5663 | 161.3452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.638 | -4.5733 | 4.8577 | 8048.6914 | 6.502 | 181.5689 | [5 empty] | 4.7946 | 4.9739 | 4.0992 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 160.9277 |  |  |  |  | 4.9117 | 5.0815 | 4.1916 | [7 empty] | 0.0521 | -0.0129 | 0.0537 | 4996.1986 | 0.1704 | 162.4777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6554 | -4.653 | 4.9387 | 8035.6964 | 6.5467 | 183.3197 | [5 empty] | 4.8479 | 5.0292 | 4.1448 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 161.7272 |  |  |  |  | 4.9371 | 5.143 | 4.2712 | [7 empty] | -0.1061 | -0.0406 | 0.1136 | 5041.138 | 0.2575 | 163.3544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6728 | -4.7094 | 4.9977 | 8030.8736 | 6.5759 | 184.5075 | [5 empty] | 4.9015 | 5.0848 | 4.1906 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 162.5251 |  |  |  |  | 4.9362 | 5.1396 | 4.2797 | [7 empty] | -0.1038 | -0.0597 | 0.1198 | 5050.3548 | 0.2377 | 163.3055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.6937 | -4.7815 | 5.0726 | 8018.2823 | 6.6149 | 186.1507 | [5 empty] | 4.9555 | 5.1407 | 4.2367 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 163.3215 |  |  |  |  | 5.14 | 5.2892 | 4.291 | [7 empty] | 0.2159 | 0.0858 | 0.2323 | 4918.1534 | 0.4889 | 165.4065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7045 | -4.8394 | 5.1308 | 8012.4011 | 6.646 | 187.3515 | [5 empty] | 5.0097 | 5.197 | 4.283 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 164.1164 |  |  |  |  | 5.1378 | 5.2817 | 4.2849 | [7 empty] | 0.2363 | 0.0832 | 0.2505 | 4915.4823 | 0.5195 | 165.3031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6722 | -4.9592 | 5.2335 | 8035.6264 | 6.7417 | 188.7523 | [5 empty] | 5.0642 | 5.2535 | 4.3297 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 164.9097 |  |  |  |  | 5.2602 | 5.3915 | 4.4345 | [7 empty] | 0.2636 | -0.0192 | 0.2643 | 4960.0563 | 0.6361 | 166.8203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.693 | -4.999 | 5.2779 | 8016.515 | 6.753 | 189.9791 | [5 empty] | 5.119 | 5.3104 | 4.3765 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 165.7015 |  |  |  |  | 5.2609 | 5.392 | 4.4323 | [7 empty] | 0.2663 | -0.0152 | 0.2667 | 4957.6447 | 0.63 | 166.8266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6285 | -5.1447 | 5.3963 | 8053.7714 | 6.8803 | 191.3155 | [5 empty] | 5.1742 | 5.3676 | 4.4237 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 166.4918 |  |  |  |  | 5.2818 | 5.4502 | 4.4453 | [7 empty] | 0.146 | 0.0587 | 0.1573 | 4945.8186 | 0.3214 | 167.6233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6245 | -5.2218 | 5.4686 | 8058.7696 | 6.9327 | 192.5142 | [5 empty] | 5.2296 | 5.4251 | 4.4711 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 167.2805 |  |  |  |  | 5.2811 | 5.4491 | 4.4448 | [7 empty] | 0.147 | 0.058 | 0.1581 | 4945.9329 | 0.3152 | 167.6084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7291 | -5.2998 | 5.5748 | 8071.9386 | 6.9688 | 194.2114 | [5 empty] | 5.2853 | 5.4829 | 4.5187 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 168.0677 |  |  |  |  | 5.3704 | 5.5316 | 4.5743 | [7 empty] | 0.1453 | -0.0445 | 0.152 | 4994.1653 | 0.3788 | 168.7259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7388 | -5.3495 | 5.625 | 8059.2299 | 6.992 | 195.4024 | [5 empty] | 5.3414 | 5.5411 | 4.5666 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 168.8535 |  |  |  |  | 5.3682 | 5.5308 | 4.5702 | [7 empty] | 0.1417 | -0.0382 | 0.1468 | 4991.925 | 0.3609 | 168.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8404 | -5.4486 | 5.751 | 8090.5782 | 7.0529 | 197.027 | [5 empty] | 5.3977 | 5.5995 | 4.6148 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 169.6377 |  |  |  |  | 5.4869 | 5.6628 | 4.6645 | [7 empty] | 0.1167 | -0.0109 | 0.1172 | 4984.192 | 0.278 | 170.4802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8573 | -5.5008 | 5.8059 | 8079.2494 | 7.0781 | 198.2749 | [5 empty] | 5.4544 | 5.6583 | 4.6633 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 170.4204 |  |  |  |  | 5.4816 | 5.6605 | 4.6615 | [7 empty] | 0.1045 | -0.0074 | 0.1048 | 4984.7845 | 0.242 | 170.4499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.7939 | -5.5495 | 5.8322 | 8039.7997 | 7.1057 | 199.6232 | [5 empty] | 5.5114 | 5.7174 | 4.712 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 171.2017 |  |  |  |  | 5.555 | 5.7445 | 4.6675 | [7 empty] | 0.1164 | 0.0963 | 0.1511 | 4937.0547 | 0.2621 | 171.5584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8065 | -5.5958 | 5.8802 | 8023.7686 | 7.1262 | 200.8743 | [5 empty] | 5.5686 | 5.7768 | 4.7609 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 171.9814 |  |  |  |  | 5.5577 | 5.7439 | 4.6719 | [7 empty] | 0.1268 | 0.0868 | 0.1536 | 4939.4257 | 0.2738 | 171.5494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.733 | -5.6618 | 5.9211 | 7994.0436 | 7.1743 | 202.2759 | [5 empty] | 5.6262 | 5.8366 | 4.8102 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 172.7597 |  |  |  |  | 5.701 | 5.8849 | 4.8697 | [7 empty] | 0.1013 | -0.0457 | 0.1112 | 5002.6007 | 0.2746 | 173.3855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7482 | -5.7147 | 5.9761 | 7983.3646 | 7.2012 | 203.548 | [5 empty] | 5.6841 | 5.8966 | 4.8597 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 173.5365 |  |  |  |  | 5.6983 | 5.8795 | 4.8689 | [7 empty] | 0.1091 | -0.0528 | 0.1212 | 5004.3917 | 0.2971 | 173.3153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8542 | -5.8102 | 6.0988 | 8006.3428 | 7.257 | 205.2918 | [5 empty] | 5.7423 | 5.957 | 4.9094 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 174.3119 |  |  |  |  | 5.7885 | 5.9712 | 4.9643 | [7 empty] | 0.103 | -0.0849 | 0.1335 | 5019.2355 | 0.3279 | 174.4933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8746 | -5.8519 | 6.1448 | 7988.9275 | 7.2739 | 206.5731 | [5 empty] | 5.8008 | 6.0177 | 4.9594 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 175.0858 |  |  |  |  | 5.7834 | 5.9635 | 4.9577 | [7 empty] | 0.1125 | -0.0855 | 0.1413 | 5017.9105 | 0.3502 | 174.3957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -1.9753 | -5.9139 | 6.2351 | 7996.2156 | 7.3031 | 208.0828 | [5 empty] | 5.8596 | 6.0787 | 5.0097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 175.8582 |  |  |  |  | 5.9153 | 6.1055 | 5.0492 | [7 empty] | 0.1093 | -0.0428 | 0.1174 | 4999.9651 | 0.2791 | 176.1964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -1.9844 | -5.9688 | 6.2901 | 7997.4718 | 7.3342 | 209.0554 | [5 empty] | 5.9187 | 6.14 | 5.0602 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 176.6292 |  |  |  |  | 5.9948 | 6.194 | 5.0551 | [7 empty] | 0.131 | 0.0653 | 0.1464 | 4951.607 | 0.2648 | 177.3034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0086 | -6.0535 | 6.378 | 7993.8823 | 7.3903 | 210.7583 | [5 empty] | 5.9781 | 6.2016 | 5.111 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 177.3987 |  |  |  |  | 5.991 | 6.1913 | 5.0543 | [7 empty] | 0.125 | 0.0637 | 0.1403 | 4953.2073 | 0.2493 | 177.2707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0058 | -6.0521 | 6.3759 | 7990.3411 | 7.3728 | 210.8095 | [5 empty] | 6.0379 | 6.2636 | 5.1621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 178.1668 |  |  |  |  | 6.1412 | 6.3354 | 5.2378 | [7 empty] | 0.1267 | -0.0436 | 0.134 | 4997.4664 | 0.3144 | 179.0501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.044 | -6.1662 | 6.4962 | 7967.7157 | 7.4548 | 213.6148 | [5 empty] | 6.0979 | 6.3259 | 5.2134 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 178.9334 |  |  |  |  | 6.1393 | 6.3304 | 5.2312 | [7 empty] | 0.1402 | -0.0411 | 0.1461 | 4994.2857 | 0.3333 | 178.9893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0464 | -6.1884 | 6.518 | 7988.2526 | 7.4568 | 213.4655 | [5 empty] | 6.1582 | 6.3885 | 5.265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 179.6987 |  |  |  |  | 6.2415 | 6.4272 | 5.3685 | [7 empty] | 0.1373 | -0.1352 | 0.1927 | 5033.0287 | 0.4518 | 180.1699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0519 | -6.2347 | 6.5637 | 7977.8761 | 7.481 | 214.5753 | [5 empty] | 6.2189 | 6.4514 | 5.3169 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 180.4625 |  |  |  |  | 6.2417 | 6.4232 | 5.3624 | [7 empty] | 0.1555 | -0.133 | 0.2046 | 5029.2436 | 0.4805 | 180.1211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.0729 | -6.2982 | 6.6306 | 7960.3357 | 7.5201 | 216.2794 | [5 empty] | 6.2798 | 6.5146 | 5.369 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.2249 |  |  |  |  | 6.3368 | 6.5508 | 5.3742 | [7 empty] | 0.1055 | 0.0267 | 0.1088 | 4973.0459 | 0.2077 | 181.6582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.0787 | -6.3451 | 6.677 | 7952.3325 | 7.5453 | 217.3491 | [5 empty] | 6.3411 | 6.5782 | 5.4214 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.9858 |  |  |  |  | 6.334 | 6.5464 | 5.3723 | [7 empty] | 0.1101 | 0.0233 | 0.1126 | 4973.6346 | 0.2176 | 181.606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.0988 | -6.422 | 6.7563 | 7944.5329 | 7.597 | 219.0243 | [5 empty] | 6.4027 | 6.642 | 5.474 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 182.7454 |  |  |  |  | 6.4303 | 6.643 | 5.4699 | [7 empty] | 0.1104 | -0.0061 | 0.1105 | 4985.4034 | 0.2318 | 182.7572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1146 | -6.4821 | 6.8183 | 7944.715 | 7.6331 | 220.1577 | [5 empty] | 6.4646 | 6.7062 | 5.5269 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 183.5035 |  |  |  |  | 6.5509 | 6.7837 | 5.6281 | [7 empty] | 0.0221 | -0.0639 | 0.0676 | 5021.3381 | 0.1551 | 184.411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0563 | -6.6256 | 6.9373 | 7973.7368 | 7.7463 | 221.4541 | [5 empty] | 6.5268 | 6.7708 | 5.5801 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 184.2603 |  |  |  |  | 6.548 | 6.7805 | 5.6275 | [7 empty] | 0.0212 | -0.0671 | 0.0704 | 5022.7279 | 0.1467 | 184.374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.053 | -6.6774 | 6.9859 | 7963.3994 | 7.7774 | 222.6208 | [5 empty] | 6.5893 | 6.8356 | 5.6335 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 185.0157 |  |  |  |  | 6.5669 | 6.8421 | 5.6338 | [7 empty] | -0.1113 | 0.0225 | 0.1136 | 5008.0893 | 0.2449 | 185.0907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -1.9949 | -6.7844 | 7.0716 | 7970.7795 | 7.8614 | 223.894 | [5 empty] | 6.6521 | 6.9008 | 5.6872 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 185.7697 |  |  |  |  | 6.6628 | 6.9373 | 5.7238 | [7 empty] | -0.1022 | 0.0027 | 0.1022 | 5014.146 | 0.2103 | 186.1907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -1.9969 | -6.8191 | 7.1055 | 7950.9771 | 7.8782 | 225.0779 | [5 empty] | 6.7152 | 6.9662 | 5.7412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 186.5223 |  |  |  |  | 6.6635 | 6.938 | 5.7204 | [7 empty] | -0.0997 | 0.0089 | 0.1001 | 5011.4329 | 0.2091 | 186.1989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.0951 | -6.9296 | 7.2394 | 7984.7929 | 7.9484 | 226.583 | [5 empty] | 6.7786 | 7.032 | 5.7954 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 187.2735 |  |  |  |  | 6.8034 | 7.0725 | 5.8173 | [7 empty] | -0.0489 | 0.0249 | 0.0549 | 4997.8711 | 0.1264 | 187.7328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1244 | -6.9859 | 7.3018 | 7986.7935 | 7.9796 | 227.663 | [5 empty] | 6.8424 | 7.0982 | 5.8499 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.0233 |  |  |  |  | 6.9043 | 7.167 | 5.9193 | [7 empty] | -0.0262 | -0.0171 | 0.0313 | 5010.0628 | 0.0734 | 188.7993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.231 | -7.0618 | 7.4059 | 8002.9552 | 8.0221 | 229.1228 | [5 empty] | 6.9064 | 7.1646 | 5.9047 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.7718 |  |  |  |  | 6.9052 | 7.1729 | 5.9148 | [7 empty] | -0.0389 | -0.0004 | 0.0389 | 5005.7475 | 0.0775 | 188.8648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2427 | -7.1305 | 7.4749 | 8006.5616 | 8.0655 | 230.2514 | [5 empty] | 6.9708 | 7.2314 | 5.9597 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 189.5189 |  |  |  |  | 7.0533 | 7.2933 | 6.0308 | [7 empty] | 0.0772 | -0.0424 | 0.0881 | 5004.3998 | 0.1994 | 190.2071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2538 | -7.1121 | 7.4606 | 7945.469 | 8.0448 | 231.8469 | [5 empty] | 7.0354 | 7.2984 | 6.015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 190.2646 |  |  |  |  | 7.0525 | 7.2924 | 6.0287 | [7 empty] | 0.0786 | -0.0405 | 0.0884 | 5003.4829 | 0.1937 | 190.1972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2661 | -7.1695 | 7.5191 | 7943.5037 | 8.0798 | 232.9669 | [5 empty] | 7.1004 | 7.3658 | 6.0705 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 191.009 |  |  |  |  | 7.1679 | 7.4396 | 6.1209 | [7 empty] | -0.0077 | 0.0177 | 0.0193 | 4994.7694 | 0.0691 | 191.8182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.2829 | -7.154 | 7.5094 | 7887.4852 | 8.0633 | 234.5702 | [5 empty] | 7.1657 | 7.4336 | 6.1263 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 191.7521 |  |  |  |  | 7.1704 | 7.4389 | 6.1311 | [7 empty] | -0.0017 | -0.0005 | 0.0018 | 5000.4074 | 0.0051 | 191.8098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3016 | -7.2029 | 7.5617 | 7882.826 | 8.0921 | 235.6844 | [5 empty] | 7.2313 | 7.5016 | 6.1824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 192.4938 |  |  |  |  | 7.2938 | 7.557 | 6.2816 | [7 empty] | 0.0011 | -0.0861 | 0.0861 | 5030.265 | 0.1578 | 193.0935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2123 | -7.3415 | 7.6676 | 7900.2156 | 8.2013 | 236.9685 | [5 empty] | 7.2972 | 7.57 | 6.2388 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 193.2341 |  |  |  |  | 7.2926 | 7.5556 | 6.2799 | [7 empty] | 0.002 | -0.0853 | 0.0853 | 5029.8742 | 0.1519 | 193.0782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2257 | -7.3288 | 7.6594 | 7894.3432 | 8.1708 | 237.023 | [5 empty] | 7.3634 | 7.6387 | 6.2954 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 193.9732 |  |  |  |  | 7.415 | 7.7056 | 6.3893 | [7 empty] | -0.0756 | -0.0523 | 0.0919 | 5028.4722 | 0.1482 | 194.6882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2361 | -7.3923 | 7.7231 | 7895.9257 | 8.2112 | 238.1294 | [5 empty] | 7.4299 | 7.7077 | 6.3523 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 194.7108 |  |  |  |  | 7.4179 | 7.7053 | 6.3902 | [7 empty] | -0.0643 | -0.0555 | 0.085 | 5028.0694 | 0.1251 | 194.6857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1686 | -7.5431 | 7.8486 | 7922.3809 | 8.3294 | 239.4442 | [5 empty] | 7.4968 | 7.777 | 6.4094 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 195.4472 |  |  |  |  | 7.4404 | 7.7842 | 6.3938 | [7 empty] | -0.2341 | 0.0644 | 0.2428 | 5009.4246 | 0.4966 | 195.5226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1725 | -7.5849 | 7.8898 | 7910.0542 | 8.3544 | 240.5878 | [5 empty] | 7.5639 | 7.8467 | 6.4668 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 196.1822 |  |  |  |  | 7.5481 | 7.8945 | 6.5604 | [7 empty] | -0.2765 | -0.0506 | 0.2811 | 5054.315 | 0.4971 | 196.6841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.2762 | -7.6525 | 7.9838 | 7916.1819 | 8.3936 | 242.1733 | [5 empty] | 7.6314 | 7.9167 | 6.5245 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 196.9159 |  |  |  |  | 7.551 | 7.901 | 6.5688 | [7 empty] | -0.2914 | -0.0535 | 0.2962 | 5057.281 | 0.5221 | 196.7514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4005 | -7.7719 | 8.1341 | 7921.4982 | 8.486 | 244.7855 | [5 empty] | 7.6992 | 7.987 | 6.5824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 197.6483 |  |  |  |  | 7.5535 | 7.8981 | 6.5636 | [7 empty] | -0.2692 | -0.052 | 0.2742 | 5053.7971 | 0.4862 | 196.7212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4084 | -7.8065 | 8.1696 | 7909.6092 | 8.5051 | 245.827 | [5 empty] | 7.7673 | 8.0576 | 6.6407 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 198.3794 |  |  |  |  | 7.9147 | 8.123 | 6.668 | [7 empty] | 0.3448 | -0.0025 | 0.3448 | 4956.0124 | 0.6393 | 199.0515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4223 | -7.9246 | 8.2866 | 7928.2216 | 8.5909 | 247.286 | [5 empty] | 7.8357 | 8.1286 | 6.6991 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.1092 |  |  |  |  | 7.9134 | 8.1209 | 6.6661 | [7 empty] | 0.3476 | -0.0025 | 0.3476 | 4955.6468 | 0.6427 | 199.0305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4412 | -7.9635 | 8.3293 | 7919.4836 | 8.6129 | 248.3586 | [5 empty] | 7.9044 | 8.1999 | 6.7579 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.8377 |  |  |  |  | 7.9615 | 8.208 | 6.8112 | [7 empty] | 0.1608 | -0.0942 | 0.1864 | 5010.2686 | 0.3863 | 199.9209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4496 | -8.037 | 8.402 | 7911.2673 | 8.6695 | 249.9424 | [5 empty] | 7.9734 | 8.2715 | 6.8169 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 200.5649 |  |  |  |  | 7.9864 | 8.2908 | 6.8154 | [7 empty] | -0.0107 | 0.0289 | 0.0308 | 4991.9458 | 0.0607 | 200.7608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.457 | -8.085 | 8.4501 | 7905.2185 | 8.6995 | 251.0132 | [5 empty] | 8.0427 | 8.3434 | 6.8762 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 201.2908 |  |  |  |  | 7.9855 | 8.2899 | 6.8186 | [7 empty] | -0.0134 | 0.023 | 0.0266 | 4994.2155 | 0.0657 | 200.7516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.4823 | -8.1686 | 8.5374 | 7903.2148 | 8.7635 | 252.6561 | [5 empty] | 8.1124 | 8.4156 | 6.9357 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 202.0154 |  |  |  |  | 8.2874 | 8.5365 | 6.9248 | [7 empty] | 0.2956 | 0.1351 | 0.3251 | 4920.4632 | 0.5046 | 203.2171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.4972 | -8.2165 | 8.5876 | 7899.0185 | 8.7929 | 253.7089 | [5 empty] | 8.1823 | 8.4882 | 6.9955 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 202.7387 |  |  |  |  | 8.2851 | 8.5341 | 6.9227 | [7 empty] | 0.2954 | 0.1354 | 0.3249 | 4920.3823 | 0.498 | 203.194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5152 | -8.3119 | 8.6841 | 7901.8548 | 8.866 | 255.3318 | [5 empty] | 8.2526 | 8.5611 | 7.0556 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 203.4607 |  |  |  |  | 8.286 | 8.5351 | 6.9274 | [7 empty] | 0.2927 | 0.1296 | 0.3201 | 4922.5513 | 0.4924 | 203.2035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5114 | -8.2972 | 8.669 | 7896.0425 | 8.8325 | 255.2703 | [5 empty] | 8.3232 | 8.6343 | 7.1159 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 204.1815 |  |  |  |  | 8.4597 | 8.6807 | 7.1868 | [7 empty] | 0.3302 | -0.0933 | 0.3431 | 4988.5263 | 0.6647 | 204.6358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5168 | -8.3582 | 8.7289 | 7893.4438 | 8.8742 | 256.4312 | [5 empty] | 8.3941 | 8.7079 | 7.1765 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 204.901 |  |  |  |  | 8.4597 | 8.6806 | 7.1858 | [7 empty] | 0.3307 | -0.092 | 0.3433 | 4988.0434 | 0.6639 | 204.6352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.5399 | -8.4123 | 8.7874 | 7893.0202 | 8.9078 | 257.5013 | [5 empty] | 8.4653 | 8.7817 | 7.2374 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 205.6192 |  |  |  |  | 8.5113 | 8.8099 | 7.2882 | [7 empty] | 0.0546 | -0.0498 | 0.0739 | 5008.8791 | 0.1512 | 205.8916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5453 | -8.4502 | 8.8252 | 7881.2613 | 8.9329 | 258.6089 | [5 empty] | 8.5368 | 8.8559 | 7.2986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 206.3362 |  |  |  |  | 8.5336 | 8.8719 | 7.2935 | [7 empty] | -0.0594 | 0.0359 | 0.0694 | 4996.1034 | 0.1405 | 206.4901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.5567 | -8.5079 | 8.8837 | 7880.2738 | 8.9706 | 259.6911 | [5 empty] | 8.6086 | 8.9305 | 7.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 207.0519 |  |  |  |  | 8.5339 | 8.8756 | 7.2985 | [7 empty] | -0.073 | 0.0347 | 0.0808 | 4998.1423 | 0.1659 | 206.5252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5545 | -8.5442 | 8.9179 | 7870.0588 | 8.9931 | 260.6758 | [5 empty] | 8.6808 | 9.0053 | 7.4217 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 207.7663 |  |  |  |  | 8.8468 | 9.1126 | 7.4195 | [7 empty] | 0.2935 | 0.1019 | 0.3107 | 4934.4257 | 0.4863 | 208.7825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.5915 | -8.6037 | 8.9855 | 7861.3035 | 9.0405 | 262.239 | [5 empty] | 8.7532 | 9.0805 | 7.4836 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 208.4795 |  |  |  |  | 8.8503 | 9.1127 | 7.4257 | [7 empty] | 0.3026 | 0.0913 | 0.3161 | 4936.5214 | 0.4977 | 208.7839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.5905 | -8.6545 | 9.0339 | 7856.3521 | 9.0744 | 263.2842 | [5 empty] | 8.826 | 9.156 | 7.5458 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 209.1915 |  |  |  |  | 8.8454 | 9.1112 | 7.4208 | [7 empty] | 0.2919 | 0.0984 | 0.3081 | 4935.673 | 0.4795 | 208.7697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6013 | -8.7377 | 9.1167 | 7854.7532 | 9.1401 | 264.822 | [5 empty] | 8.8991 | 9.2318 | 7.6083 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 209.9022 |  |  |  |  | 9.025 | 9.2544 | 7.6565 | [7 empty] | 0.3728 | -0.0932 | 0.3842 | 4983.9991 | 0.718 | 210.1135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6117 | -8.7753 | 9.1557 | 7845.0231 | 9.1655 | 265.9012 | [5 empty] | 8.9725 | 9.3079 | 7.6711 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 210.6116 |  |  |  |  | 9.0583 | 9.3692 | 7.665 | [7 empty] | 0.1356 | 0.069 | 0.1522 | 4963.7288 | 0.2256 | 211.1791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6292 | -8.8607 | 9.2426 | 7847.661 | 9.2306 | 267.3504 | [5 empty] | 9.0462 | 9.3844 | 7.7341 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 211.3198 |  |  |  |  | 9.0568 | 9.3673 | 7.662 | [7 empty] | 0.1379 | 0.071 | 0.1551 | 4962.8893 | 0.226 | 211.1613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6503 | -8.9066 | 9.2926 | 7843.0882 | 9.261 | 268.4337 | [5 empty] | 9.1203 | 9.4612 | 7.7974 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.0268 |  |  |  |  | 9.1084 | 9.4589 | 7.819 | [7 empty] | -0.0506 | -0.0293 | 0.0585 | 5014.5755 | 0.0835 | 212.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6554 | -8.9673 | 9.3522 | 7830.425 | 9.3146 | 269.9971 | [5 empty] | 9.1946 | 9.5383 | 7.861 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.7326 |  |  |  |  | 9.2334 | 9.6176 | 7.9381 | [7 empty] | -0.1477 | 0.0011 | 0.1477 | 5016.6342 | 0.2629 | 213.454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.6726 | -9.034 | 9.4211 | 7836.9445 | 9.3564 | 270.968 | [5 empty] | 9.2693 | 9.6158 | 7.9248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 213.4371 |  |  |  |  | 9.236 | 9.6194 | 7.9317 | [7 empty] | -0.1392 | 0.0119 | 0.1397 | 5012.487 | 0.2499 | 213.4696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.6853 | -9.1953 | 9.5794 | 7878.826 | 9.4624 | 272.0815 | [5 empty] | 9.3442 | 9.6936 | 7.9889 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 214.1404 |  |  |  |  | 9.2427 | 9.6207 | 7.9387 | [7 empty] | -0.1226 | 0.0008 | 0.1226 | 5013.8301 | 0.2193 | 213.4814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.6865 | -9.2004 | 9.5846 | 7881.1376 | 9.4415 | 272.0821 | [5 empty] | 9.4195 | 9.7717 | 8.0533 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 214.8425 |  |  |  |  | 9.5157 | 9.8086 | 8.1123 | [7 empty] | 0.2067 | -0.0699 | 0.2182 | 4996.7418 | 0.409 | 215.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.6948 | -9.2437 | 9.6285 | 7873.0672 | 9.472 | 273.176 | [5 empty] | 9.4951 | 9.8501 | 8.1179 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 215.5434 |  |  |  |  | 9.5142 | 9.8091 | 8.1037 | [7 empty] | 0.205 | -0.0559 | 0.2125 | 4992.902 | 0.3939 | 215.1778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7176 | -9.3942 | 9.7794 | 7911.0934 | 9.5699 | 274.3031 | [5 empty] | 9.571 | 9.9289 | 8.1828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 216.2431 |  |  |  |  | 9.5736 | 9.9413 | 8.2177 | [7 empty] | -0.0498 | -0.0306 | 0.0585 | 5014.3271 | 0.0815 | 216.3537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7283 | -9.4503 | 9.8363 | 7909.9297 | 9.607 | 275.3404 | [5 empty] | 9.6473 | 10.0079 | 8.248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 216.9416 |  |  |  |  | 9.6732 | 10.0552 | 8.221 | [7 empty] | -0.0322 | 0.1031 | 0.108 | 4974.5117 | 0.1906 | 217.357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7398 | -9.4234 | 9.8136 | 7862.0568 | 9.6059 | 276.8895 | [5 empty] | 9.7238 | 10.0873 | 8.3134 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 217.6389 |  |  |  |  | 9.6741 | 10.0561 | 8.2235 | [7 empty] | -0.0332 | 0.1007 | 0.106 | 4975.3153 | 0.1867 | 217.3651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7446 | -9.4672 | 9.857 | 7855.5779 | 9.6362 | 277.9154 | [5 empty] | 9.8007 | 10.1671 | 8.3791 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 218.3349 |  |  |  |  | 9.8517 | 10.2062 | 8.411 | [7 empty] | 0.0491 | -0.0058 | 0.0494 | 4996.2216 | 0.0909 | 218.6749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7573 | -9.4594 | 9.8531 | 7820.6679 | 9.6446 | 279.316 | [5 empty] | 9.8779 | 10.2471 | 8.4451 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.0298 |  |  |  |  | 9.8473 | 10.2067 | 8.4041 | [7 empty] | 0.0355 | 0.007 | 0.0362 | 4994.1545 | 0.0629 | 218.6791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.7804 | -9.6438 | 10.0366 | 7844.622 | 9.7943 | 281.5293 | [5 empty] | 9.9554 | 10.3275 | 8.5114 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.7235 |  |  |  |  | 9.974 | 10.3334 | 8.5238 | [7 empty] | 0.0428 | -0.0168 | 0.046 | 5000.0006 | 0.0859 | 219.7736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.7818 | -9.653 | 10.0458 | 7849.8861 | 9.7729 | 281.4693 | [5 empty] | 10.0332 | 10.4083 | 8.5779 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 220.416 |  |  |  |  | 10.1535 | 10.4857 | 8.7136 | [7 empty] | 0.1229 | -0.1222 | 0.1733 | 5020.3973 | 0.3293 | 221.0763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.7877 | -9.7153 | 10.1073 | 7851.0164 | 9.815 | 282.4933 | [5 empty] | 10.1113 | 10.4893 | 8.6447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.1073 |  |  |  |  | 10.1475 | 10.4843 | 8.7104 | [7 empty] | 0.107 | -0.1172 | 0.1587 | 5020.7285 | 0.2972 | 221.0644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.8119 | -9.865 | 10.2579 | 7886.3261 | 9.9116 | 283.6327 | [5 empty] | 10.1897 | 10.5707 | 8.7118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.7975 |  |  |  |  | 10.1761 | 10.576 | 8.704 | [7 empty] | -0.0609 | 0.0257 | 0.0661 | 4999.4987 | 0.1227 | 221.8422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8182 | -9.9135 | 10.3063 | 7880.9624 | 9.9465 | 284.6929 | [5 empty] | 10.2685 | 10.6524 | 8.7791 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 222.4865 |  |  |  |  | 10.3147 | 10.7473 | 8.8222 | [7 empty] | -0.1427 | 0.0701 | 0.159 | 4996.2063 | 0.3002 | 223.2817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8251 | -10.007 | 10.3982 | 7880.1657 | 10.025 | 286.3053 | [5 empty] | 10.3476 | 10.7344 | 8.8467 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 223.1742 |  |  |  |  | 10.3109 | 10.7463 | 8.8186 | [7 empty] | -0.1512 | 0.0753 | 0.1689 | 4995.7154 | 0.3129 | 223.2735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8588 | -10.1384 | 10.5338 | 7874.316 | 10.155 | 288.9093 | [5 empty] | 10.427 | 10.8168 | 8.9146 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 223.8609 |  |  |  |  | 10.4893 | 10.8962 | 8.991 | [7 empty] | -0.0576 | -0.0086 | 0.0583 | 5008.3611 | 0.104 | 224.5194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.8712 | -10.1818 | 10.5789 | 7866.1718 | 10.1897 | 290.0448 | [5 empty] | 10.5067 | 10.8995 | 8.9827 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 224.5463 |  |  |  |  | 10.4891 | 10.8958 | 8.9961 | [7 empty] | -0.06 | -0.0164 | 0.0622 | 5010.678 | 0.0934 | 224.5157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.8781 | -10.2639 | 10.6598 | 7874.0033 | 10.2447 | 291.0908 | [5 empty] | 10.5867 | 10.9825 | 9.0512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 225.2306 |  |  |  |  | 10.6361 | 11.072 | 9.1211 | [7 empty] | -0.1298 | 0.0224 | 0.1318 | 5007.5492 | 0.2354 | 225.9647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.889 | -10.2985 | 10.696 | 7864.3129 | 10.2721 | 292.1419 | [5 empty] | 10.667 | 11.0658 | 9.1198 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 225.9138 |  |  |  |  | 10.635 | 11.0729 | 9.1254 | [7 empty] | -0.1388 | 0.0182 | 0.14 | 5009.5884 | 0.2407 | 225.9716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.8911 | -10.316 | 10.7135 | 7846.4748 | 10.2919 | 293.2263 | [5 empty] | 10.7477 | 11.1495 | 9.1888 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 226.5958 |  |  |  |  | 10.6388 | 11.0762 | 9.1273 | [7 empty] | -0.136 | 0.019 | 0.1373 | 5009.0842 | 0.2407 | 225.9983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.8988 | -10.3273 | 10.7264 | 7852.097 | 10.2708 | 293.2075 | [5 empty] | 10.8287 | 11.2335 | 9.258 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 227.2766 |  |  |  |  | 10.913 | 11.2753 | 9.2957 | [7 empty] | 0.1547 | -0.0247 | 0.1566 | 4990.5889 | 0.2699 | 227.6139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9056 | -10.3677 | 10.7671 | 7844.6243 | 10.3018 | 294.242 | [5 empty] | 10.91 | 11.3178 | 9.3275 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 227.9563 |  |  |  |  | 10.9158 | 11.2734 | 9.3082 | [7 empty] | 0.1627 | -0.0459 | 0.1691 | 4995.3063 | 0.2995 | 227.5991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9217 | -10.5363 | 10.9339 | 7883.7636 | 10.4082 | 295.3602 | [5 empty] | 10.9916 | 11.4025 | 9.3973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 228.6349 |  |  |  |  | 11.0638 | 11.4557 | 9.4349 | [7 empty] | 0.0778 | -0.001 | 0.0778 | 4992.3657 | 0.1314 | 229.0597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9365 | -10.5874 | 10.9871 | 7880.9501 | 10.4449 | 296.4007 | [5 empty] | 11.0735 | 11.4875 | 9.4673 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 229.3123 |  |  |  |  | 11.068 | 11.4606 | 9.4372 | [7 empty] | 0.077 | 0.0016 | 0.077 | 4991.7906 | 0.1258 | 229.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9526 | -10.7732 | 11.1704 | 7929.2217 | 10.5557 | 297.3812 | [5 empty] | 11.1557 | 11.5728 | 9.5377 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 229.9885 |  |  |  |  | 11.2152 | 11.6006 | 9.6263 | [7 empty] | 0.0768 | -0.1043 | 0.1295 | 5019.0362 | 0.2318 | 230.2078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9623 | -10.8154 | 11.2137 | 7922.3706 | 10.5875 | 298.4114 | [5 empty] | 11.2383 | 11.6584 | 9.6082 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 230.6637 |  |  |  |  | 11.2614 | 11.7458 | 9.6575 | [7 empty] | -0.2015 | 0.0585 | 0.2099 | 5005.2219 | 0.3693 | 231.3487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -2.971 | -10.7721 | 11.1743 | 7873.0848 | 10.5894 | 299.9441 | [5 empty] | 11.3212 | 11.7444 | 9.6791 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 231.3377 |  |  |  |  | 11.2603 | 11.7446 | 9.6477 | [7 empty] | -0.1962 | 0.0705 | 0.2085 | 5001.6546 | 0.3676 | 231.3393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -2.9757 | -10.8177 | 11.2196 | 7867.2551 | 10.6244 | 300.9733 | [5 empty] | 11.4044 | 11.8307 | 9.7502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 232.0106 |  |  |  |  | 11.3061 | 11.8467 | 9.7859 | [7 empty] | -0.4112 | 0.0208 | 0.4117 | 5035.5598 | 0.6695 | 232.1344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -2.9729 | -10.7964 | 11.1982 | 7826.5434 | 10.6405 | 302.4736 | [5 empty] | 11.4879 | 11.9174 | 9.8216 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 232.6823 |  |  |  |  | 11.4424 | 11.9854 | 9.983 | [7 empty] | -0.448 | -0.0918 | 0.4573 | 5067.4676 | 0.6765 | 233.2076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -2.9923 | -10.8494 | 11.2545 | 7824.9708 | 10.6797 | 303.5246 | [5 empty] | 11.5717 | 12.0043 | 9.8933 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 233.353 |  |  |  |  | 11.447 | 11.9878 | 9.9835 | [7 empty] | -0.439 | -0.091 | 0.4484 | 5066.35 | 0.6616 | 233.2258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.003 | -10.9037 | 11.3097 | 7822.329 | 10.7214 | 304.596 | [5 empty] | 11.6559 | 12.0916 | 9.9652 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 234.0225 |  |  |  |  | 11.4454 | 11.9891 | 9.9837 | [7 empty] | -0.4487 | -0.0885 | 0.4574 | 5066.6817 | 0.6799 | 233.2359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0141 | -10.9526 | 11.3597 | 7819.1002 | 10.758 | 305.6078 | [5 empty] | 11.7403 | 12.1792 | 10.0375 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 234.6909 |  |  |  |  | 11.9356 | 12.2841 | 10.1365 | [7 empty] | 0.3186 | -0.0588 | 0.324 | 4983.6731 | 0.5427 | 235.4861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0158 | -11.0121 | 11.4176 | 7817.0107 | 10.804 | 306.6865 | [5 empty] | 11.8251 | 12.2672 | 10.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 235.3582 |  |  |  |  | 11.9312 | 12.2784 | 10.1255 | [7 empty] | 0.3259 | -0.0509 | 0.3298 | 4981.0203 | 0.5451 | 235.4428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0295 | -11.0666 | 11.4738 | 7815.8367 | 10.8441 | 307.7074 | [5 empty] | 11.9102 | 12.3555 | 10.1827 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 236.0244 |  |  |  |  | 11.9584 | 12.379 | 10.1476 | [7 empty] | 0.1193 | 0.0614 | 0.1342 | 4973.5605 | 0.177 | 236.2014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0393 | -11.1915 | 11.5968 | 7836.8634 | 10.9251 | 308.7899 | [5 empty] | 11.9957 | 12.4441 | 10.2557 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 236.6895 |  |  |  |  | 11.9598 | 12.3805 | 10.1442 | [7 empty] | 0.1218 | 0.0676 | 0.1393 | 4971.8186 | 0.1846 | 236.2126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0505 | -11.1879 | 11.5963 | 7835.6775 | 10.8969 | 308.852 | [5 empty] | 12.0814 | 12.5331 | 10.3291 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 237.3535 |  |  |  |  | 12.1205 | 12.5423 | 10.3421 | [7 empty] | 0.1005 | -0.0205 | 0.1026 | 4995.4012 | 0.1722 | 237.4222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0563 | -11.2254 | 11.634 | 7827.1612 | 10.9297 | 309.8964 | [5 empty] | 12.1675 | 12.6223 | 10.4026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 238.0164 |  |  |  |  | 12.1182 | 12.5404 | 10.3404 | [7 empty] | 0.0992 | -0.0202 | 0.1012 | 4995.4479 | 0.1761 | 237.4079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0678 | -11.3885 | 11.7944 | 7864.3934 | 11.0247 | 310.823 | [5 empty] | 12.2538 | 12.7119 | 10.4765 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 238.6782 |  |  |  |  | 12.3211 | 12.758 | 10.49 | [7 empty] | 0.0921 | 0.0221 | 0.0947 | 4986.0247 | 0.1386 | 239.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.0744 | -11.4529 | 11.8584 | 7865.8921 | 11.0701 | 311.8207 | [5 empty] | 12.3405 | 12.8019 | 10.5506 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.3389 |  |  |  |  | 12.326 | 12.7634 | 10.4955 | [7 empty] | 0.0904 | 0.0209 | 0.0928 | 4986.4822 | 0.1356 | 239.0563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.0918 | -11.5237 | 11.9313 | 7860.1609 | 11.1381 | 313.3226 | [5 empty] | 12.4276 | 12.8922 | 10.625 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.9985 |  |  |  |  | 12.4416 | 12.8995 | 10.5011 | [7 empty] | 0.0971 | 0.1682 | 0.1942 | 4951.1492 | 0.2309 | 240.0518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1034 | -11.5806 | 11.9892 | 7859.2946 | 11.1801 | 314.3376 | [5 empty] | 12.5149 | 12.9828 | 10.6997 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 240.6571 |  |  |  |  | 12.4453 | 12.9042 | 10.5026 | [7 empty] | 0.0955 | 0.1716 | 0.1964 | 4950.4949 | 0.2382 | 240.0862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1056 | -11.6531 | 12.0598 | 7853.8745 | 11.2484 | 315.767 | [5 empty] | 12.6026 | 13.0737 | 10.7746 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 241.3145 |  |  |  |  | 12.6921 | 13.1371 | 10.8696 | [7 empty] | 0.0723 | -0.0683 | 0.0994 | 5009.4108 | 0.1773 | 241.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1182 | -11.6947 | 12.1032 | 7848.6666 | 11.2815 | 316.7524 | [5 empty] | 12.6905 | 13.165 | 10.8498 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 241.9709 |  |  |  |  | 12.691 | 13.1399 | 10.8668 | [7 empty] | 0.062 | -0.0598 | 0.0862 | 5008.368 | 0.1512 | 241.7911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.1319 | -11.748 | 12.1583 | 7846.5606 | 11.3227 | 317.7829 | [5 empty] | 12.7788 | 13.2566 | 10.9253 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 242.6262 |  |  |  |  | 12.8366 | 13.2775 | 11.0162 | [7 empty] | 0.0855 | -0.1121 | 0.141 | 5018.4253 | 0.2415 | 242.7755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1378 | -11.8006 | 12.2107 | 7844.6521 | 11.3617 | 318.7477 | [5 empty] | 12.8674 | 13.3485 | 11.0011 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 243.2805 |  |  |  |  | 12.8364 | 13.2757 | 11.0064 | [7 empty] | 0.0952 | -0.1019 | 0.1394 | 5015.1332 | 0.2446 | 242.7627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1391 | -11.843 | 12.252 | 7839.0841 | 11.3957 | 319.7027 | [5 empty] | 12.9564 | 13.4407 | 11.0771 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 243.9336 |  |  |  |  | 12.9746 | 13.4655 | 11.0219 | [7 empty] | 0.0229 | 0.1006 | 0.1032 | 4974.688 | 0.1332 | 244.1086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1572 | -11.9164 | 12.3276 | 7843.5458 | 11.4481 | 320.7527 | [5 empty] | 13.0456 | 13.5333 | 11.1534 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 244.5857 |  |  |  |  | 13.1324 | 13.6215 | 11.1712 | [7 empty] | 0.0361 | 0.0702 | 0.0789 | 4980.64 | 0.1049 | 245.2038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1547 | -11.9217 | 12.3321 | 7845.8554 | 11.4209 | 320.709 | [5 empty] | 13.1352 | 13.6263 | 11.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 245.2368 |  |  |  |  | 13.1318 | 13.6197 | 11.1723 | [7 empty] | 0.0385 | 0.0663 | 0.0767 | 4981.3157 | 0.0898 | 245.1911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1648 | -11.9852 | 12.396 | 7838.028 | 11.4864 | 322.1598 | [5 empty] | 13.2251 | 13.7195 | 11.3069 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 245.8868 |  |  |  |  | 13.2996 | 13.8212 | 11.3395 | [7 empty] | -0.0502 | 0.0758 | 0.091 | 4987.2431 | 0.162 | 246.5919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.179 | -12.0157 | 12.4292 | 7829.1797 | 11.5159 | 323.1661 | [5 empty] | 13.3153 | 13.8131 | 11.384 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 246.5357 |  |  |  |  | 13.2986 | 13.8246 | 11.3471 | [7 empty] | -0.0668 | 0.0714 | 0.0977 | 4989.7334 | 0.1675 | 246.6149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.1753 | -12.0603 | 12.4713 | 7813.108 | 11.5762 | 324.6622 | [5 empty] | 13.4059 | 13.907 | 11.4614 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 247.1836 |  |  |  |  | 13.4423 | 13.9739 | 11.4974 | [7 empty] | -0.0824 | 0.0364 | 0.0901 | 4999.0734 | 0.1565 | 247.6429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.1913 | -12.09 | 12.5041 | 7804.0156 | 11.6068 | 325.6887 | [5 empty] | 13.4967 | 14.0013 | 11.5391 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 247.8304 |  |  |  |  | 13.446 | 13.9772 | 11.498 | [7 empty] | -0.0796 | 0.039 | 0.0887 | 4998.2505 | 0.1512 | 247.6656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.1986 | -12.1778 | 12.5909 | 7796.6944 | 11.7035 | 327.5042 | [5 empty] | 13.5879 | 14.0959 | 11.617 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 248.4762 |  |  |  |  | 13.6766 | 14.2099 | 11.7485 | [7 empty] | -0.0904 | -0.0386 | 0.0983 | 5016.6137 | 0.1412 | 249.2506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.2219 | -12.2372 | 12.6542 | 7799.9737 | 11.7433 | 328.4104 | [5 empty] | 13.6794 | 14.1908 | 11.6953 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 249.1209 |  |  |  |  | 13.6782 | 14.2106 | 11.7406 | [7 empty] | -0.0825 | -0.0282 | 0.0872 | 5013.5893 | 0.1173 | 249.2552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2248 | -12.2926 | 12.7086 | 7799.4591 | 11.7841 | 329.334 | [5 empty] | 13.7712 | 14.286 | 11.7738 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 249.7646 |  |  |  |  | 13.8235 | 14.3616 | 11.9021 | [7 empty] | -0.1033 | -0.0749 | 0.1276 | 5025.7623 | 0.1569 | 250.2732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2451 | -12.357 | 12.776 | 7795.0573 | 11.8484 | 330.699 | [5 empty] | 13.8634 | 14.3816 | 11.8525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 250.4073 |  |  |  |  | 13.8188 | 14.3593 | 11.8921 | [7 empty] | -0.1069 | -0.0637 | 0.1245 | 5023.5746 | 0.1532 | 250.2574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2407 | -12.4039 | 12.8203 | 7790.4091 | 11.8879 | 331.6605 | [5 empty] | 13.9558 | 14.4775 | 11.9316 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.0489 |  |  |  |  | 14.0508 | 14.5933 | 12.1283 | [7 empty] | -0.1087 | -0.1204 | 0.1622 | 5036.07 | 0.1934 | 251.8191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2524 | -12.4708 | 12.8879 | 7786.403 | 11.9537 | 332.9973 | [5 empty] | 14.0486 | 14.5738 | 12.0109 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.6895 |  |  |  |  | 14.0479 | 14.5969 | 12.1325 | [7 empty] | -0.1298 | -0.1194 | 0.1764 | 5037.6784 | 0.2027 | 251.8426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2541 | -12.4769 | 12.8943 | 7787.8458 | 11.9284 | 333.0276 | [5 empty] | 14.1417 | 14.6704 | 12.0905 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 252.3291 |  |  |  |  | 14.1079 | 14.7175 | 12.2672 | [7 empty] | -0.3312 | -0.1397 | 0.3594 | 5059.4509 | 0.4603 | 252.6401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.268 | -12.5334 | 12.9524 | 7788.9321 | 11.9688 | 333.9417 | [5 empty] | 14.2351 | 14.7673 | 12.1704 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 252.9677 |  |  |  |  | 14.111 | 14.722 | 12.2814 | [7 empty] | -0.3406 | -0.1523 | 0.3731 | 5063.0679 | 0.4733 | 252.6695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.2962 | -12.7558 | 13.1748 | 7821.3801 | 12.1383 | 335.8923 | [5 empty] | 14.3289 | 14.8645 | 12.2505 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 253.6052 |  |  |  |  | 14.1079 | 14.7178 | 12.2697 | [7 empty] | -0.3332 | -0.1424 | 0.3623 | 5060.2256 | 0.4686 | 252.6419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3068 | -12.9381 | 13.354 | 7860.6491 | 12.2365 | 336.7483 | [5 empty] | 14.4229 | 14.9621 | 12.331 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 254.2417 |  |  |  |  | 14.6727 | 15.0622 | 12.475 | [7 empty] | 0.4603 | -0.1401 | 0.4812 | 4991.21 | 0.7687 | 254.8909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3081 | -12.9309 | 13.3473 | 7857.2778 | 12.2067 | 336.818 | [5 empty] | 14.5173 | 15.06 | 12.4117 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 254.8772 |  |  |  |  | 14.6643 | 15.0542 | 12.4756 | [7 empty] | 0.4545 | -0.1487 | 0.4782 | 4993.5603 | 0.7654 | 254.8394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3071 | -12.9909 | 13.4052 | 7857.6062 | 12.25 | 337.7238 | [5 empty] | 14.612 | 15.1583 | 12.4926 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 255.5117 |  |  |  |  | 14.7091 | 15.176 | 12.4955 | [7 empty] | 0.2631 | -0.0185 | 0.2638 | 4981.7984 | 0.3996 | 255.6259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.4396 | -12.9432 | 13.3925 | 7831.641 | 12.2517 | 339.071 | [5 empty] | 14.7071 | 15.2569 | 12.5739 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 256.1451 |  |  |  |  | 14.761 | 15.2916 | 12.6425 | [7 empty] | 0.0445 | -0.0579 | 0.073 | 5008.6555 | 0.1214 | 256.3674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.4299 | -12.9853 | 13.4307 | 7825.682 | 12.2884 | 339.9864 | [5 empty] | 14.8024 | 15.3558 | 12.6554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 256.7776 |  |  |  |  | 14.7651 | 15.2943 | 12.64 | [7 empty] | 0.0514 | -0.0527 | 0.0736 | 5006.9561 | 0.1264 | 256.3849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5547 | -12.9575 | 13.4363 | 7807.4898 | 12.2967 | 341.2128 | [5 empty] | 14.8981 | 15.4551 | 12.7372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 257.4091 |  |  |  |  | 15.1042 | 15.5333 | 12.657 | [7 empty] | 0.493 | 0.1245 | 0.5084 | 4933.1095 | 0.676 | 257.9044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5626 | -13.0176 | 13.4963 | 7808.4748 | 12.3412 | 342.139 | [5 empty] | 14.9941 | 15.5546 | 12.8193 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 258.0395 |  |  |  |  | 15.0989 | 15.5274 | 12.6545 | [7 empty] | 0.4929 | 0.1215 | 0.5077 | 4933.7302 | 0.6756 | 257.8672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4501 | -13.0504 | 13.4988 | 7787.2742 | 12.3894 | 343.1753 | [5 empty] | 15.0904 | 15.6546 | 12.9016 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 258.669 |  |  |  |  | 15.3256 | 15.7675 | 13.0254 | [7 empty] | 0.3835 | -0.089 | 0.3937 | 4987.0818 | 0.6152 | 259.3766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4573 | -13.102 | 13.5504 | 7786.0812 | 12.4297 | 344.0853 | [5 empty] | 15.1871 | 15.7548 | 12.9842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 259.2974 |  |  |  |  | 15.3243 | 15.7674 | 13.0258 | [7 empty] | 0.3795 | -0.0891 | 0.3898 | 4987.4185 | 0.607 | 259.3761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3596 | -13.1378 | 13.5605 | 7766.0609 | 12.4835 | 345.2038 | [5 empty] | 15.284 | 15.8554 | 13.0672 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 259.9249 |  |  |  |  | 15.3544 | 15.8746 | 13.0342 | [7 empty] | 0.1894 | 0.0385 | 0.1933 | 4976.4891 | 0.263 | 260.0442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.3639 | -13.192 | 13.6141 | 7765.6168 | 12.525 | 346.101 | [5 empty] | 15.3813 | 15.9563 | 13.1503 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 260.5514 |  |  |  |  | 15.3567 | 15.8742 | 13.0368 | [7 empty] | 0.1964 | 0.0338 | 0.1993 | 4976.8827 | 0.2772 | 260.042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.3811 | -13.361 | 13.7821 | 7797.2974 | 12.6221 | 347.0775 | [5 empty] | 15.4789 | 16.0576 | 13.2338 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 261.1769 |  |  |  |  | 15.5498 | 16.1059 | 13.2625 | [7 empty] | 0.0822 | 0.0036 | 0.0823 | 4992.5779 | 0.1212 | 261.4741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.3895 | -13.4073 | 13.8291 | 7794.5391 | 12.6607 | 347.9934 | [5 empty] | 15.5769 | 16.1592 | 13.3175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 261.8014 |  |  |  |  | 15.5524 | 16.1063 | 13.2714 | [7 empty] | 0.0846 | -0.0076 | 0.0849 | 4994.7006 | 0.1308 | 261.4769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4095 | -13.6236 | 14.0437 | 7838.7794 | 12.7813 | 349.0179 | [5 empty] | 15.6751 | 16.2611 | 13.4015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 262.4249 |  |  |  |  | 15.7707 | 16.2903 | 13.4237 | [7 empty] | 0.2119 | -0.0249 | 0.2133 | 4988.0225 | 0.3221 | 262.6025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4116 | -13.6637 | 14.0831 | 7833.8413 | 12.8166 | 349.911 | [5 empty] | 15.7737 | 16.3634 | 13.4858 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 263.0474 |  |  |  |  | 15.7574 | 16.2793 | 13.4165 | [7 empty] | 0.2026 | -0.0261 | 0.2042 | 4989.0061 | 0.312 | 262.5356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4215 | -13.71 | 14.1305 | 7829.4383 | 12.8601 | 350.9137 | [5 empty] | 15.8726 | 16.466 | 13.5704 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 263.669 |  |  |  |  | 15.9271 | 16.5088 | 13.4405 | [7 empty] | 0.1263 | 0.1934 | 0.231 | 4950.7831 | 0.2539 | 263.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4387 | -13.7401 | 14.1638 | 7823.4148 | 12.8893 | 351.7972 | [5 empty] | 15.9718 | 16.5689 | 13.6552 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.2896 |  |  |  |  | 15.9294 | 16.5077 | 13.4407 | [7 empty] | 0.1361 | 0.1909 | 0.2344 | 4950.5125 | 0.2577 | 263.9211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4432 | -13.773 | 14.1969 | 7816.1898 | 12.9237 | 352.7243 | [5 empty] | 16.0714 | 16.6722 | 13.7403 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.9092 |  |  |  |  | 16.1825 | 16.7131 | 13.8248 | [7 empty] | 0.1957 | -0.0892 | 0.2151 | 5002.5184 | 0.3445 | 265.1539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4519 | -13.7984 | 14.2236 | 7805.8184 | 12.9592 | 353.736 | [5 empty] | 16.1713 | 16.7758 | 13.8257 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 265.5279 |  |  |  |  | 16.1768 | 16.7097 | 13.821 | [7 empty] | 0.1887 | -0.0872 | 0.2079 | 5002.6481 | 0.3343 | 265.1334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.5725 | -13.8391 | 14.2928 | 7804.5153 | 13.0106 | 355.0888 | [5 empty] | 16.2715 | 16.8797 | 13.9114 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 266.1456 |  |  |  |  | 16.2382 | 16.888 | 13.8506 | [7 empty] | -0.0928 | 0.0969 | 0.1341 | 4987.8671 | 0.2167 | 266.1944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.565 | -13.8398 | 14.2916 | 7803.6615 | 12.9814 | 355.1054 | [5 empty] | 16.372 | 16.984 | 13.9973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 266.7623 |  |  |  |  | 16.418 | 17.0648 | 14.0865 | [7 empty] | -0.1092 | -0.0143 | 0.1101 | 5011.4379 | 0.1565 | 267.2379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.5712 | -13.8856 | 14.3375 | 7800.4133 | 13.0216 | 356.0225 | [5 empty] | 16.4728 | 17.0886 | 14.0835 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 267.3781 |  |  |  |  | 16.4266 | 17.0681 | 14.0965 | [7 empty] | -0.0965 | -0.025 | 0.0997 | 5012.5806 | 0.1311 | 267.2577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.6925 | -14.0223 | 14.5003 | 7812.8625 | 13.1558 | 358.0639 | [5 empty] | 16.574 | 17.1936 | 14.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 267.9929 |  |  |  |  | 16.6036 | 17.2464 | 14.2622 | [7 empty] | -0.0896 | -0.0491 | 0.1021 | 5016.7598 | 0.1232 | 268.3011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.601 | -14.1786 | 14.6287 | 7828.5615 | 13.2577 | 359.0599 | [5 empty] | 16.6755 | 17.2989 | 14.2568 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 268.6067 |  |  |  |  | 16.601 | 17.2443 | 14.2609 | [7 empty] | -0.0915 | -0.0494 | 0.104 | 5016.9676 | 0.1258 | 268.2888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6181 | -14.2243 | 14.6772 | 7826.6942 | 13.2959 | 359.9474 | [5 empty] | 16.7773 | 17.4045 | 14.3438 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 269.2196 |  |  |  |  | 16.7557 | 17.4213 | 14.2741 | [7 empty] | -0.0729 | 0.1132 | 0.1346 | 4983.3658 | 0.2104 | 269.3167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5188 | -14.375 | 14.7994 | 7839.5919 | 13.398 | 360.9655 | [5 empty] | 16.8794 | 17.5104 | 14.4311 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 269.8316 |  |  |  |  | 16.7539 | 17.4205 | 14.2766 | [7 empty] | -0.0777 | 0.11 | 0.1346 | 4984.3619 | 0.2161 | 269.3124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5196 | -14.3724 | 14.7971 | 7839.0694 | 13.3651 | 360.9594 | [5 empty] | 16.9819 | 17.6167 | 14.5187 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 270.4426 |  |  |  |  | 16.943 | 17.6011 | 14.5074 | [7 empty] | -0.0729 | 0.0075 | 0.0733 | 5004.145 | 0.1087 | 270.3529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5371 | -14.5109 | 14.9357 | 7845.8231 | 13.4962 | 362.7535 | [5 empty] | 17.0847 | 17.7234 | 14.6066 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.0526 |  |  |  |  | 17.1243 | 17.7854 | 14.7099 | [7 empty] | -0.0869 | -0.053 | 0.1018 | 5017.0207 | 0.1208 | 271.4061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.54 | -14.5422 | 14.9669 | 7839.0815 | 13.5288 | 363.6184 | [5 empty] | 17.1878 | 17.8303 | 14.6948 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.6618 |  |  |  |  | 17.1219 | 17.7866 | 14.7056 | [7 empty] | -0.0949 | -0.0454 | 0.1052 | 5016.1472 | 0.1276 | 271.4131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5513 | -14.5864 | 15.0125 | 7836.059 | 13.5679 | 364.5114 | [5 empty] | 17.2912 | 17.9376 | 14.7832 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 272.2699 |  |  |  |  | 17.3866 | 18.0556 | 14.9425 | [7 empty] | -0.0857 | -0.0649 | 0.1075 | 5019.0782 | 0.1313 | 272.9351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5623 | -14.637 | 15.0643 | 7836.0525 | 13.6055 | 365.3283 | [5 empty] | 17.395 | 18.0453 | 14.8719 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 272.8772 |  |  |  |  | 17.3857 | 18.058 | 14.9429 | [7 empty] | -0.0948 | -0.0618 | 0.1131 | 5019.1584 | 0.1284 | 272.9486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.6719 | -14.6021 | 15.0567 | 7816.4714 | 13.6197 | 366.5064 | [5 empty] | 17.4991 | 18.1533 | 14.9609 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 273.4835 |  |  |  |  | 17.3927 | 18.0635 | 14.9433 | [7 empty] | -0.0876 | -0.0576 | 0.1049 | 5017.8056 | 0.1259 | 272.9797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.6877 | -14.6502 | 15.1072 | 7815.4103 | 13.6593 | 367.3733 | [5 empty] | 17.6035 | 18.2616 | 15.0502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 274.0889 |  |  |  |  | 17.5697 | 18.245 | 15.1127 | [7 empty] | -0.0909 | -0.0811 | 0.1218 | 5022.489 | 0.1322 | 273.9963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8078 | -14.6125 | 15.1004 | 7797.8082 | 13.6685 | 368.4684 | [5 empty] | 17.7082 | 18.3702 | 15.1397 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 274.6933 |  |  |  |  | 17.5636 | 18.2395 | 15.1114 | [7 empty] | -0.0947 | -0.0845 | 0.1269 | 5023.4324 | 0.1501 | 273.9656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.7974 | -14.6549 | 15.1389 | 7790.9073 | 13.716 | 369.4545 | [5 empty] | 17.8133 | 18.4792 | 15.2295 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 275.2969 |  |  |  |  | 17.8457 | 18.5257 | 15.3886 | [7 empty] | -0.096 | -0.1336 | 0.1646 | 5032.7415 | 0.1752 | 275.5536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7054 | -14.8157 | 15.2721 | 7806.2609 | 13.822 | 370.4774 | [5 empty] | 17.9187 | 18.5885 | 15.3196 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 275.8995 |  |  |  |  | 17.8483 | 18.5235 | 15.3878 | [7 empty] | -0.0826 | -0.1367 | 0.1597 | 5032.3196 | 0.1726 | 275.5411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7093 | -14.8734 | 15.329 | 7806.8484 | 13.8664 | 371.3263 | [5 empty] | 18.0244 | 18.6982 | 15.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 276.5012 |  |  |  |  | 18.007 | 18.7032 | 15.388 | [7 empty] | -0.0529 | 0.0384 | 0.0653 | 4996.6759 | 0.1036 | 276.5287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6175 | -15.0485 | 15.4772 | 7824.9528 | 13.9816 | 372.3913 | [5 empty] | 18.1304 | 18.8082 | 15.5007 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 277.1019 |  |  |  |  | 18.0165 | 18.7106 | 15.4002 | [7 empty] | -0.049 | 0.0306 | 0.0578 | 4997.8574 | 0.1016 | 276.5692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6216 | -15.0938 | 15.5222 | 7821.9341 | 14.0225 | 373.2619 | [5 empty] | 18.2368 | 18.9185 | 15.5916 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 277.7018 |  |  |  |  | 18.1945 | 18.9015 | 15.5574 | [7 empty] | -0.0662 | 0.0327 | 0.0739 | 4998.733 | 0.1157 | 277.6092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6363 | -15.1506 | 15.5809 | 7822.6998 | 14.0675 | 374.1366 | [5 empty] | 18.3435 | 19.0292 | 15.6828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 278.3007 |  |  |  |  | 18.395 | 19.0913 | 15.7533 | [7 empty] | -0.0338 | -0.0188 | 0.0387 | 5005.9923 | 0.0525 | 278.6353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6439 | -15.195 | 15.6258 | 7819.2533 | 14.1099 | 375.0362 | [5 empty] | 18.4505 | 19.1402 | 15.7743 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 278.8987 |  |  |  |  | 18.3902 | 19.0895 | 15.7518 | [7 empty] | -0.0429 | -0.0175 | 0.0463 | 5006.421 | 0.0603 | 278.6258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6462 | -15.1816 | 15.6133 | 7815.137 | 14.0754 | 375.0913 | [5 empty] | 18.5578 | 19.2516 | 15.8661 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 279.4959 |  |  |  |  | 18.4628 | 19.2331 | 15.938 | [7 empty] | -0.2679 | -0.0694 | 0.2767 | 5032.5865 | 0.3502 | 279.397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6536 | -15.2323 | 15.6644 | 7813.5507 | 14.1197 | 375.9763 | [5 empty] | 18.6655 | 19.3633 | 15.9581 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.0921 |  |  |  |  | 18.6447 | 19.4253 | 16.0985 | [7 empty] | -0.2775 | -0.0702 | 0.2862 | 5033.2524 | 0.363 | 280.4219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6603 | -15.2777 | 15.71 | 7811.62 | 14.1579 | 376.7971 | [5 empty] | 18.7735 | 19.4753 | 16.0505 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.6874 |  |  |  |  | 18.6523 | 19.4342 | 16.1083 | [7 empty] | -0.2818 | -0.0726 | 0.291 | 5034.0011 | 0.3677 | 280.4694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.7762 | -15.3799 | 15.8367 | 7827.857 | 14.2309 | 377.9537 | [5 empty] | 18.8818 | 19.5877 | 16.1431 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 281.2818 |  |  |  |  | 18.6495 | 19.4245 | 16.1036 | [7 empty] | -0.2642 | -0.0787 | 0.2757 | 5033.8733 | 0.3503 | 280.4176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9208 | -15.5284 | 16.0158 | 7842.0669 | 14.3824 | 380.0498 | [5 empty] | 18.9904 | 19.7004 | 16.236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 281.8753 |  |  |  |  | 19.2237 | 19.8465 | 16.301 | [7 empty] | 0.2933 | 0.0274 | 0.2946 | 4974.0124 | 0.3976 | 282.6408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9134 | -15.5239 | 16.0095 | 7838.8897 | 14.354 | 380.1319 | [5 empty] | 19.0994 | 19.8134 | 16.3291 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 282.4679 |  |  |  |  | 19.2217 | 19.8449 | 16.2961 | [7 empty] | 0.2937 | 0.0316 | 0.2954 | 4973.2094 | 0.3916 | 282.6328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9398 | -15.5628 | 16.0537 | 7835.4252 | 14.3948 | 381.0428 | [5 empty] | 19.2087 | 19.9268 | 16.4226 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 283.0596 |  |  |  |  | 19.2315 | 19.8538 | 16.3041 | [7 empty] | 0.297 | 0.0304 | 0.2985 | 4973.2121 | 0.3975 | 282.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9546 | -15.5902 | 16.084 | 7827.9723 | 14.4331 | 381.9635 | [5 empty] | 19.3183 | 20.0405 | 16.5163 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 283.6505 |  |  |  |  | 19.3165 | 20.0038 | 16.577 | [7 empty] | 0.0532 | -0.1135 | 0.1254 | 5016.8886 | 0.1842 | 283.4602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9377 | -15.619 | 16.1077 | 7819.2529 | 14.4704 | 382.8182 | [5 empty] | 19.4283 | 20.1546 | 16.6103 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 284.2404 |  |  |  |  | 19.3767 | 20.2062 | 16.5949 | [7 empty] | -0.2632 | 0.1016 | 0.2821 | 5000.3085 | 0.4262 | 284.5069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -3.966 | -15.684 | 16.1777 | 7822.4959 | 14.5215 | 383.7211 | [5 empty] | 19.5385 | 20.269 | 16.7046 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 284.8295 |  |  |  |  | 19.3789 | 20.2103 | 16.6014 | [7 empty] | -0.2695 | 0.0989 | 0.2871 | 5001.2549 | 0.4326 | 284.5279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.957 | -15.7324 | 16.2224 | 7818.4989 | 14.5694 | 384.622 | [5 empty] | 19.6491 | 20.3837 | 16.7991 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 285.4176 |  |  |  |  | 19.372 | 20.2025 | 16.5951 | [7 empty] | -0.268 | 0.0984 | 0.2855 | 5001.2238 | 0.4368 | 284.4875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -3.9742 | -15.7959 | 16.2882 | 7820.4329 | 14.621 | 385.5209 | [5 empty] | 19.7601 | 20.4988 | 16.8939 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 286.0049 |  |  |  |  | 19.896 | 20.5591 | 16.7991 | [7 empty] | 0.2897 | 0.1305 | 0.3178 | 4956.4905 | 0.3683 | 286.3116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -3.9809 | -15.8408 | 16.3334 | 7818.7842 | 14.6589 | 386.3094 | [5 empty] | 19.8713 | 20.6142 | 16.9891 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 286.5914 |  |  |  |  | 19.8915 | 20.5562 | 16.7968 | [7 empty] | 0.2845 | 0.1311 | 0.3133 | 4956.736 | 0.3619 | 286.2973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -3.9841 | -15.9082 | 16.3995 | 7818.9835 | 14.7195 | 387.2944 | [5 empty] | 19.9829 | 20.7299 | 17.0845 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 287.1769 |  |  |  |  | 20.2152 | 20.8076 | 17.2728 | [7 empty] | 0.3869 | -0.1931 | 0.4324 | 5007.352 | 0.6522 | 287.5682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -3.9778 | -15.9084 | 16.3982 | 7819.2538 | 14.6838 | 387.2487 | [5 empty] | 20.0948 | 20.846 | 17.1801 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 287.7616 |  |  |  |  | 20.2148 | 20.8103 | 17.2664 | [7 empty] | 0.3824 | -0.1826 | 0.4237 | 5005.7907 | 0.6373 | 287.5819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0032 | -15.9366 | 16.4317 | 7813.8578 | 14.7196 | 388.1173 | [5 empty] | 20.207 | 20.9624 | 17.2761 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 288.3453 |  |  |  |  | 20.2621 | 20.9541 | 17.2837 | [7 empty] | 0.1715 | -0.0387 | 0.1758 | 4994.9383 | 0.2559 | 288.3034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -3.9987 | -16.1386 | 16.6266 | 7846.3168 | 14.8296 | 389.0572 | [5 empty] | 20.3196 | 21.0792 | 17.3723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 288.9283 |  |  |  |  | 20.256 | 20.9486 | 17.2816 | [7 empty] | 0.1678 | -0.041 | 0.1728 | 4995.5931 | 0.2587 | 288.2762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0185 | -16.1864 | 16.6777 | 7844.8201 | 14.8744 | 389.9364 | [5 empty] | 20.4325 | 21.1963 | 17.4688 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 289.5103 |  |  |  |  | 20.4778 | 21.1691 | 17.5538 | [7 empty] | 0.1508 | -0.1422 | 0.2073 | 5014.6623 | 0.3164 | 289.3754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0471 | -16.3892 | 16.8814 | 7881.4527 | 14.9761 | 390.7971 | [5 empty] | 20.5457 | 21.3138 | 17.5656 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 290.0915 |  |  |  |  | 20.6451 | 21.357 | 17.5701 | [7 empty] | 0.1761 | 0.0129 | 0.1766 | 4985.6485 | 0.2345 | 290.3048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.0657 | -16.4308 | 16.9264 | 7877.4121 | 15.0225 | 391.7259 | [5 empty] | 20.6592 | 21.4316 | 17.6627 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 290.6718 |  |  |  |  | 20.6466 | 21.3524 | 17.5636 | [7 empty] | 0.194 | 0.0136 | 0.1945 | 4984.2899 | 0.2597 | 290.2821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.073 | -16.4682 | 16.9644 | 7873.2259 | 15.0607 | 392.5455 | [5 empty] | 20.7731 | 21.5497 | 17.7601 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.2513 |  |  |  |  | 20.8512 | 21.5802 | 17.7523 | [7 empty] | 0.1508 | 0.018 | 0.1518 | 4986.5709 | 0.1977 | 291.4007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.0835 | -16.5551 | 17.0513 | 7865.5625 | 15.184 | 394.295 | [5 empty] | 20.8873 | 21.6682 | 17.8577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.8299 |  |  |  |  | 20.8587 | 21.5868 | 17.7617 | [7 empty] | 0.1522 | 0.0133 | 0.1528 | 4987.3014 | 0.2038 | 291.4329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.0719 | -16.6112 | 17.103 | 7864.0166 | 15.2324 | 395.1275 | [5 empty] | 21.0018 | 21.787 | 17.9556 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 292.4077 |  |  |  |  | 21.0842 | 21.8009 | 18.0417 | [7 empty] | 0.1569 | -0.1046 | 0.1886 | 5007.4591 | 0.2862 | 292.4751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1091 | -16.6211 | 17.1215 | 7855.4285 | 15.2612 | 395.9777 | [5 empty] | 21.1167 | 21.9061 | 18.0538 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 292.9846 |  |  |  |  | 21.1196 | 21.933 | 18.0495 | [7 empty] | -0.0516 | 0.0365 | 0.0632 | 4997.2097 | 0.097 | 293.1144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1192 | -16.6699 | 17.1713 | 7853.4606 | 15.3078 | 396.8423 | [5 empty] | 21.2319 | 22.0256 | 18.1523 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 293.5606 |  |  |  |  | 21.12 | 21.9328 | 18.0505 | [7 empty] | -0.0505 | 0.0351 | 0.0615 | 4997.3608 | 0.1014 | 293.1136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1229 | -16.7075 | 17.2087 | 7846.945 | 15.3576 | 397.7944 | [5 empty] | 21.3474 | 22.1454 | 18.251 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 294.1358 |  |  |  |  | 21.3315 | 22.1451 | 18.2518 | [7 empty] | -0.0434 | 0.0045 | 0.0437 | 5002.1583 | 0.0611 | 294.1344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1031 | -16.765 | 17.2598 | 7844.1715 | 15.4122 | 398.6826 | [5 empty] | 21.4632 | 22.2656 | 18.3501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 294.7102 |  |  |  |  | 21.34 | 22.1564 | 18.2543 | [7 empty] | -0.0469 | 0.0125 | 0.0485 | 5001.01 | 0.084 | 294.1883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1072 | -16.7601 | 17.256 | 7843.7136 | 15.3747 | 398.6616 | [5 empty] | 21.5794 | 22.3861 | 18.4494 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 295.2837 |  |  |  |  | 21.5846 | 22.4433 | 18.5398 | [7 empty] | -0.1563 | -0.0282 | 0.1588 | 5015.2644 | 0.2014 | 295.5551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1137 | -16.8736 | 17.3678 | 7843.6298 | 15.5045 | 400.3105 | [5 empty] | 21.6959 | 22.5069 | 18.549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 295.8564 |  |  |  |  | 21.583 | 22.4413 | 18.5345 | [7 empty] | -0.1537 | -0.0245 | 0.1557 | 5014.4608 | 0.1996 | 295.5455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1303 | -16.9332 | 17.4297 | 7844.1942 | 15.5579 | 401.2033 | [5 empty] | 21.8127 | 22.6281 | 18.6489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 296.4282 |  |  |  |  | 21.8057 | 22.6642 | 18.7369 | [7 empty] | -0.1403 | -0.0468 | 0.1479 | 5017.2864 | 0.1759 | 296.5979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1408 | -16.9683 | 17.4662 | 7840.4975 | 15.5944 | 401.9819 | [5 empty] | 21.9298 | 22.7497 | 18.749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 296.9992 |  |  |  |  | 21.8024 | 22.663 | 18.7349 | [7 empty] | -0.1456 | -0.0449 | 0.1524 | 5017.324 | 0.1858 | 296.5923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0558 | -17.1275 | 17.6011 | 7853.5714 | 15.7015 | 402.9921 | [5 empty] | 22.0473 | 22.8715 | 18.8495 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 297.5694 |  |  |  |  | 22.1625 | 23.0043 | 19.0315 | [7 empty] | -0.0672 | -0.0715 | 0.0982 | 5016.4772 | 0.113 | 298.1877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0435 | -17.1959 | 17.6648 | 7854.7505 | 15.7561 | 403.8199 | [5 empty] | 22.1651 | 22.9937 | 18.9502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 298.1387 |  |  |  |  | 22.1753 | 23.0228 | 19.0438 | [7 empty] | -0.0796 | -0.0667 | 0.1039 | 5016.482 | 0.1078 | 298.2736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9531 | -17.3712 | 17.8154 | 7871.6348 | 15.8669 | 404.7871 | [5 empty] | 22.2833 | 23.1163 | 19.0512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 298.7072 |  |  |  |  | 22.2352 | 23.1725 | 19.056 | [7 empty] | -0.2578 | 0.0789 | 0.2696 | 5003.7252 | 0.3898 | 298.9672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9583 | -17.4252 | 17.8692 | 7870.6009 | 15.9163 | 405.6313 | [5 empty] | 22.4017 | 23.2392 | 19.1525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.2748 |  |  |  |  | 22.2348 | 23.1718 | 19.0479 | [7 empty] | -0.2537 | 0.0868 | 0.2681 | 5002.1449 | 0.3903 | 298.964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.104 | -17.3844 | 17.8623 | 7853.7404 | 15.9475 | 406.8304 | [5 empty] | 22.5205 | 23.3624 | 19.254 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.8417 |  |  |  |  | 22.4847 | 23.4012 | 19.245 | [7 empty] | -0.1787 | 0.068 | 0.1912 | 5000.3641 | 0.2797 | 300.0195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.094 | -17.4411 | 17.9152 | 7852.2891 | 15.9991 | 407.665 | [5 empty] | 22.6396 | 23.486 | 19.3559 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 300.4077 |  |  |  |  | 22.4927 | 23.4111 | 19.2556 | [7 empty] | -0.1839 | 0.0659 | 0.1954 | 5001.0421 | 0.286 | 300.065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2088 | -17.4073 | 17.9089 | 7836.911 | 16.0269 | 408.7294 | [5 empty] | 22.7591 | 23.6099 | 19.458 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 300.9729 |  |  |  |  | 22.7253 | 23.6422 | 19.5488 | [7 empty] | -0.2021 | -0.0441 | 0.2068 | 5020.4466 | 0.2538 | 301.1197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.1959 | -17.4677 | 17.9646 | 7835.5083 | 16.0834 | 409.5992 | [5 empty] | 22.8789 | 23.7342 | 19.5604 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 301.5373 |  |  |  |  | 22.7255 | 23.6375 | 19.5473 | [7 empty] | -0.1907 | -0.0481 | 0.1966 | 5020.374 | 0.2411 | 301.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2246 | -17.5039 | 18.0065 | 7831.2834 | 16.1322 | 410.5165 | [5 empty] | 22.999 | 23.8588 | 19.6631 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 302.1008 |  |  |  |  | 22.805 | 23.8122 | 19.7564 | [7 empty] | -0.456 | -0.0845 | 0.4637 | 5043.579 | 0.5716 | 301.8907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2414 | -17.492 | 17.9989 | 7828.9898 | 16.0971 | 410.5798 | [5 empty] | 23.1194 | 23.9837 | 19.766 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 302.6636 |  |  |  |  | 23.1225 | 24.0775 | 20.0644 | [7 empty] | -0.3288 | -0.1967 | 0.3831 | 5053.6719 | 0.4102 | 303.0845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2477 | -17.5491 | 18.0559 | 7830.0638 | 16.1427 | 411.3415 | [5 empty] | 23.2402 | 24.109 | 19.8693 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 303.2255 |  |  |  |  | 23.1218 | 24.0771 | 20.0711 | [7 empty] | -0.3328 | -0.2038 | 0.3902 | 5055.0996 | 0.4146 | 303.0827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1503 | -17.7581 | 18.2366 | 7846.1307 | 16.3018 | 412.7502 | [5 empty] | 23.3613 | 24.2346 | 19.9728 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 303.7866 |  |  |  |  | 23.1119 | 24.0685 | 20.0633 | [7 empty] | -0.3366 | -0.2026 | 0.3928 | 5055.161 | 0.4236 | 303.0441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.1619 | -17.7997 | 18.2798 | 7842.7952 | 16.349 | 413.5982 | [5 empty] | 23.4827 | 24.3606 | 20.0766 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 304.3469 |  |  |  |  | 23.7512 | 24.4861 | 20.2897 | [7 empty] | 0.3406 | -0.1615 | 0.3769 | 5004.5199 | 0.5491 | 304.9031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1631 | -17.8021 | 18.2824 | 7844.1257 | 16.3113 | 413.5518 | [5 empty] | 23.6045 | 24.4869 | 20.1807 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 304.9064 |  |  |  |  | 23.7674 | 24.4982 | 20.2947 | [7 empty] | 0.3547 | -0.1579 | 0.3882 | 5003.036 | 0.5614 | 304.9566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.0659 | -17.9406 | 18.3956 | 7857.3727 | 16.3815 | 414.1532 | [5 empty] | 23.7265 | 24.6135 | 20.2851 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 305.4651 |  |  |  |  | 23.8103 | 24.6601 | 20.3066 | [7 empty] | 0.1094 | 0.004 | 0.1095 | 4992.4216 | 0.1437 | 305.6699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.07 | -17.9958 | 18.4503 | 7856.9364 | 16.4312 | 414.9637 | [5 empty] | 23.849 | 24.7405 | 20.3898 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 306.023 |  |  |  |  | 23.8016 | 24.6528 | 20.3083 | [7 empty] | 0.1019 | -0.0033 | 0.102 | 4994.0658 | 0.1402 | 305.6378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.0759 | -18.0589 | 18.5131 | 7857.653 | 16.4872 | 415.8175 | [5 empty] | 23.9717 | 24.8679 | 20.4947 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 306.5801 |  |  |  |  | 24.0281 | 24.888 | 20.5309 | [7 empty] | 0.0884 | -0.0322 | 0.0941 | 4999.6018 | 0.1358 | 306.6681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.0701 | -18.0461 | 18.4994 | 7854.0845 | 16.4504 | 415.8389 | [5 empty] | 24.0948 | 24.9955 | 20.5999 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 307.1364 |  |  |  |  | 24.019 | 24.8792 | 20.5248 | [7 empty] | 0.0861 | -0.0332 | 0.0923 | 4999.9026 | 0.141 | 306.6297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.0961 | -18.1678 | 18.6239 | 7855.8508 | 16.5938 | 417.5322 | [5 empty] | 24.2182 | 25.1236 | 20.7054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 307.6919 |  |  |  |  | 24.3173 | 25.126 | 20.7411 | [7 empty] | 0.2376 | -0.0663 | 0.2467 | 4995.6835 | 0.3476 | 307.7025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.0921 | -18.1585 | 18.6139 | 7853.4785 | 16.5565 | 417.5355 | [5 empty] | 24.3419 | 25.2519 | 20.8112 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.2466 |  |  |  |  | 24.3143 | 25.1189 | 20.7428 | [7 empty] | 0.2446 | -0.0753 | 0.2559 | 4996.6765 | 0.3661 | 307.6716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1127 | -18.2254 | 18.6837 | 7855.8955 | 16.6142 | 418.402 | [5 empty] | 24.466 | 25.3806 | 20.9173 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.8005 |  |  |  |  | 24.5238 | 25.4138 | 20.757 | [7 empty] | 0.1477 | 0.1796 | 0.2325 | 4962.4504 | 0.2285 | 308.9429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2377 | -18.3383 | 18.8215 | 7866.19 | 16.7316 | 419.9002 | [5 empty] | 24.5904 | 25.5097 | 21.0237 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 309.3536 |  |  |  |  | 24.5414 | 25.4338 | 20.7777 | [7 empty] | 0.1417 | 0.1758 | 0.2258 | 4963.4262 | 0.2235 | 309.0285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.3802 | -18.4039 | 18.918 | 7878.1041 | 16.7766 | 420.7292 | [5 empty] | 24.7151 | 25.6391 | 21.1303 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 309.9059 |  |  |  |  | 24.8663 | 25.6947 | 21.1418 | [7 empty] | 0.2665 | 0.0018 | 0.2665 | 4983.2061 | 0.3461 | 310.1427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.3874 | -18.4408 | 18.9555 | 7871.7162 | 16.833 | 421.6729 | [5 empty] | 24.8402 | 25.7688 | 21.2372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 310.4575 |  |  |  |  | 24.873 | 25.7051 | 21.153 | [7 empty] | 0.2567 | 0.0003 | 0.2567 | 4984.0596 | 0.3343 | 310.1868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4104 | -18.4864 | 19.0052 | 7870.2444 | 16.8814 | 422.4992 | [5 empty] | 24.9655 | 25.8989 | 21.3444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 311.0082 |  |  |  |  | 25.1375 | 26.014 | 21.4725 | [7 empty] | 0.1423 | -0.0531 | 0.1519 | 4999.5618 | 0.221 | 311.4939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.4439 | -18.522 | 19.0477 | 7866.6982 | 16.93 | 423.3727 | [5 empty] | 25.0913 | 26.0293 | 21.4519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 311.5582 |  |  |  |  | 25.1421 | 26.0212 | 21.4715 | [7 empty] | 0.1392 | -0.0453 | 0.1464 | 4998.5341 | 0.2072 | 311.5245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4227 | -18.6195 | 19.1375 | 7859.319 | 17.0747 | 425.0703 | [5 empty] | 25.2173 | 26.16 | 21.5597 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 312.1074 |  |  |  |  | 25.348 | 26.2332 | 21.6783 | [7 empty] | 0.129 | -0.0774 | 0.1505 | 5004.1819 | 0.2206 | 312.4136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.4399 | -18.6777 | 19.1981 | 7859.1583 | 17.1339 | 425.9544 | [5 empty] | 25.3437 | 26.2911 | 21.6677 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 312.6558 |  |  |  |  | 25.3568 | 26.2407 | 21.6904 | [7 empty] | 0.1306 | -0.0837 | 0.1552 | 5005.0703 | 0.2268 | 312.4451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4411 | -18.72 | 19.2396 | 7855.7597 | 17.1821 | 426.7549 | [5 empty] | 25.4704 | 26.4226 | 21.776 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 313.2035 |  |  |  |  | 25.5341 | 26.456 | 21.6963 | [7 empty] | 0.1254 | 0.0953 | 0.1575 | 4977.6054 | 0.1599 | 313.3424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4618 | -18.7882 | 19.3107 | 7859.1198 | 17.2378 | 427.5595 | [5 empty] | 25.5974 | 26.5544 | 21.8846 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 313.7504 |  |  |  |  | 25.5386 | 26.4609 | 21.6971 | [7 empty] | 0.1262 | 0.0985 | 0.1601 | 4977.0576 | 0.1654 | 313.3627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.4683 | -18.834 | 19.3567 | 7857.5334 | 17.2831 | 428.3134 | [5 empty] | 25.7248 | 26.6865 | 21.9935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 314.2965 |  |  |  |  | 25.7657 | 26.6886 | 22.0113 | [7 empty] | 0.0917 | -0.0283 | 0.096 | 4998.808 | 0.135 | 314.3052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.4669 | -18.8283 | 19.3509 | 7855.5414 | 17.2498 | 428.3592 | [5 empty] | 25.8525 | 26.819 | 22.1027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 314.8418 |  |  |  |  | 25.8215 | 26.8578 | 22.0391 | [7 empty] | -0.1331 | 0.1158 | 0.1764 | 4990.2348 | 0.2565 | 315.0011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.4981 | -18.9019 | 19.4297 | 7859.5785 | 17.3137 | 429.2408 | [5 empty] | 25.9805 | 26.9518 | 22.2122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 315.3863 |  |  |  |  | 25.8032 | 26.8359 | 22.0162 | [7 empty] | -0.1242 | 0.1198 | 0.1725 | 4989.0741 | 0.2537 | 314.9115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.522 | -18.97 | 19.5015 | 7862.4214 | 17.3735 | 430.0877 | [5 empty] | 26.1089 | 27.085 | 22.3219 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 315.9301 |  |  |  |  | 26.0305 | 27.0724 | 22.2376 | [7 empty] | -0.1365 | 0.0937 | 0.1655 | 4993.859 | 0.2399 | 315.8791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5123 | -19.0191 | 19.5471 | 7859.2301 | 17.428 | 430.9113 | [5 empty] | 26.2376 | 27.2185 | 22.432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 316.4732 |  |  |  |  | 26.0256 | 27.0731 | 22.2318 | [7 empty] | -0.1477 | 0.1016 | 0.1793 | 4993.3196 | 0.2654 | 315.8816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.5309 | -19.063 | 19.5941 | 7858.2963 | 17.4714 | 431.652 | [5 empty] | 26.3666 | 27.3523 | 22.5423 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.0154 |  |  |  |  | 26.3677 | 27.4258 | 22.5689 | [7 empty] | -0.1608 | 0.0553 | 0.1701 | 5001.1911 | 0.2404 | 317.3122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5138 | -19.1129 | 19.6387 | 7854.8599 | 17.5264 | 432.4672 | [5 empty] | 26.496 | 27.4865 | 22.6529 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.5569 |  |  |  |  | 26.3813 | 27.4415 | 22.5806 | [7 empty] | -0.164 | 0.0571 | 0.1736 | 5001.1112 | 0.2445 | 317.3757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5359 | -19.1569 | 19.6865 | 7853.311 | 17.5752 | 433.2646 | [5 empty] | 26.6257 | 27.6211 | 22.7637 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 318.0977 |  |  |  |  | 26.608 | 27.6807 | 22.799 | [7 empty] | -0.1818 | 0.0376 | 0.1857 | 5005.129 | 0.2542 | 318.3368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5052 | -19.1684 | 19.6908 | 7853.7269 | 17.5437 | 433.2466 | [5 empty] | 26.7557 | 27.7559 | 22.8749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 318.6377 |  |  |  |  | 26.6068 | 27.6811 | 22.8007 | [7 empty] | -0.1863 | 0.0367 | 0.1899 | 5005.5283 | 0.2599 | 318.3382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5336 | -19.2132 | 19.7408 | 7852.6869 | 17.5931 | 434.0511 | [5 empty] | 26.8861 | 27.8912 | 22.9864 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 319.1769 |  |  |  |  | 26.6063 | 27.6793 | 22.7951 | [7 empty] | -0.1815 | 0.0403 | 0.186 | 5004.6895 | 0.2664 | 318.3311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.5659 | -19.3108 | 19.8432 | 7848.6289 | 17.7444 | 435.7814 | [5 empty] | 27.0167 | 28.0267 | 23.0981 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 319.7154 |  |  |  |  | 26.9637 | 28.0564 | 23.1429 | [7 empty] | -0.2107 | 0.0065 | 0.2108 | 5011.4838 | 0.2729 | 319.8329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5521 | -19.3652 | 19.893 | 7847.1681 | 17.7967 | 436.541 | [5 empty] | 27.1478 | 28.1626 | 23.2101 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 320.2531 |  |  |  |  | 26.9672 | 28.0577 | 23.1439 | [7 empty] | -0.205 | 0.0059 | 0.2051 | 5011.2376 | 0.268 | 319.8381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.5767 | -19.4115 | 19.9437 | 7844.7846 | 17.8565 | 437.4359 | [5 empty] | 27.2791 | 28.2989 | 23.3224 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 320.7901 |  |  |  |  | 27.0484 | 28.2335 | 23.3704 | [7 empty] | -0.4559 | -0.044 | 0.458 | 5033.5463 | 0.5633 | 320.5327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6201 | -19.4098 | 19.9521 | 7847.9725 | 17.8139 | 437.4068 | [5 empty] | 27.4108 | 28.4355 | 23.435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 321.3264 |  |  |  |  | 27.0515 | 28.2358 | 23.3708 | [7 empty] | -0.4531 | -0.0428 | 0.4551 | 5033.1966 | 0.5644 | 320.5418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6241 | -19.4611 | 20.0029 | 7846.2255 | 17.87 | 438.2268 | [5 empty] | 27.5428 | 28.5725 | 23.5478 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 321.8619 |  |  |  |  | 27.7389 | 28.6675 | 23.7165 | [7 empty] | 0.2196 | -0.1186 | 0.2496 | 5004.8357 | 0.3556 | 322.2322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6144 | -19.5072 | 20.0455 | 7841.8101 | 17.93 | 439.0909 | [5 empty] | 27.6751 | 28.7098 | 23.661 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 322.3966 |  |  |  |  | 27.7362 | 28.6615 | 23.7099 | [7 empty] | 0.2278 | -0.118 | 0.2565 | 5004.2548 | 0.3635 | 322.2091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6334 | -19.6246 | 20.1641 | 7842.5828 | 18.0801 | 440.6928 | [5 empty] | 27.8078 | 28.8474 | 23.7744 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 322.9306 |  |  |  |  | 27.7971 | 28.8352 | 23.7374 | [7 empty] | 0.0133 | 0.0253 | 0.0286 | 4995.4796 | 0.0282 | 322.8835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6462 | -19.6827 | 20.2236 | 7842.8188 | 18.1386 | 441.5097 | [5 empty] | 27.9408 | 28.9854 | 23.8881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 323.4639 |  |  |  |  | 27.8839 | 29.0068 | 23.9778 | [7 empty] | -0.2184 | -0.0435 | 0.2227 | 5019.1453 | 0.2632 | 323.5466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6481 | -19.6807 | 20.2222 | 7842.495 | 18.1019 | 441.5145 | [5 empty] | 28.0742 | 29.1237 | 24.0021 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 323.9964 |  |  |  |  | 27.8805 | 29 | 23.9751 | [7 empty] | -0.212 | -0.0473 | 0.2172 | 5019.3352 | 0.2583 | 323.5203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.6731 | -19.865 | 20.4073 | 7874.525 | 18.1596 | 441.9283 | [5 empty] | 28.2078 | 29.2624 | 24.1164 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 324.5282 |  |  |  |  | 28.3917 | 29.3641 | 23.9922 | [7 empty] | 0.2922 | 0.1684 | 0.3373 | 4958.5994 | 0.3489 | 324.917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.6837 | -19.9225 | 20.4657 | 7873.5103 | 18.2237 | 442.802 | [5 empty] | 28.3419 | 29.4014 | 24.231 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 325.0593 |  |  |  |  | 28.3891 | 29.3539 | 23.9894 | [7 empty] | 0.3072 | 0.1609 | 0.3468 | 4958.8215 | 0.3625 | 324.8782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.6852 | -20.0773 | 20.6167 | 7897.603 | 18.2767 | 443.2444 | [5 empty] | 28.4762 | 29.5407 | 24.3459 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 325.5896 |  |  |  |  | 28.4032 | 29.3663 | 23.991 | [7 empty] | 0.3162 | 0.1683 | 0.3581 | 4957.2541 | 0.3781 | 324.9254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.709 | -20.1415 | 20.6847 | 7899.0076 | 18.3406 | 444.1017 | [5 empty] | 28.6109 | 29.6805 | 24.461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.1192 |  |  |  |  | 28.7195 | 29.7039 | 24.5672 | [7 empty] | 0.1727 | -0.1076 | 0.2035 | 5005.8232 | 0.2884 | 326.208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7182 | -20.1884 | 20.7324 | 7897.051 | 18.3934 | 444.8851 | [5 empty] | 28.7459 | 29.8205 | 24.5764 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.6481 |  |  |  |  | 28.7124 | 29.6999 | 24.5432 | [7 empty] | 0.1734 | -0.0874 | 0.1942 | 5002.8225 | 0.2766 | 326.1927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7505 | -20.2278 | 20.7781 | 7894.8552 | 18.4449 | 445.6928 | [5 empty] | 28.8812 | 29.9609 | 24.6921 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 327.1762 |  |  |  |  | 28.958 | 29.9486 | 24.796 | [7 empty] | 0.1676 | -0.1333 | 0.2142 | 5009.8421 | 0.3038 | 327.1298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.7715 | -20.2985 | 20.8517 | 7898.2185 | 18.5057 | 446.4877 | [5 empty] | 29.0169 | 30.1016 | 24.8081 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 327.7037 |  |  |  |  | 28.9622 | 29.9514 | 24.7898 | [7 empty] | 0.1746 | -0.1258 | 0.2152 | 5008.3455 | 0.3097 | 327.1405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.7712 | -20.3687 | 20.9201 | 7899.3343 | 18.5723 | 447.3255 | [5 empty] | 29.1529 | 30.2427 | 24.9244 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 328.2304 |  |  |  |  | 29.3119 | 30.3171 | 25.0501 | [7 empty] | 0.1831 | -0.0864 | 0.2025 | 5002.092 | 0.284 | 328.5072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.7689 | -20.2787 | 20.8319 | 7868.9172 | 18.5929 | 448.1752 | [5 empty] | 29.2892 | 30.3842 | 25.041 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 328.7563 |  |  |  |  | 29.3211 | 30.3276 | 25.0566 | [7 empty] | 0.1817 | -0.0841 | 0.2002 | 5001.8418 | 0.28 | 328.5463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7537 | -20.2762 | 20.826 | 7867.0824 | 18.5587 | 448.196 | [5 empty] | 29.4259 | 30.526 | 25.1578 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 329.2816 |  |  |  |  | 29.5134 | 30.5442 | 25.0661 | [7 empty] | 0.2087 | 0.0768 | 0.2224 | 4977.2155 | 0.2436 | 329.3491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7429 | -20.2376 | 20.786 | 7836.0796 | 18.6659 | 449.7491 | [5 empty] | 29.5629 | 30.6681 | 25.2749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 329.8061 |  |  |  |  | 29.507 | 30.5412 | 25.0612 | [7 empty] | 0.2016 | 0.0801 | 0.2169 | 4977.1464 | 0.2393 | 329.3378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.7924 | -20.2926 | 20.8508 | 7837.9816 | 18.7242 | 450.5697 | [5 empty] | 29.7002 | 30.8105 | 25.3924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 330.33 |  |  |  |  | 29.8777 | 30.8519 | 25.523 | [7 empty] | 0.2883 | -0.1304 | 0.3164 | 5002.4708 | 0.438 | 330.4815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9402 | -20.3597 | 20.9505 | 7849.487 | 18.7753 | 451.3452 | [5 empty] | 29.8379 | 30.9534 | 25.5101 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 330.8531 |  |  |  |  | 29.8907 | 30.8577 | 25.5428 | [7 empty] | 0.2997 | -0.1464 | 0.3336 | 5004.1179 | 0.4642 | 330.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9556 | -20.4299 | 21.0223 | 7851.1103 | 18.8466 | 452.2203 | [5 empty] | 29.9759 | 31.0965 | 25.628 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 331.3755 |  |  |  |  | 29.9332 | 31.0039 | 25.5639 | [7 empty] | 0.1053 | -0.0254 | 0.1084 | 4997.7146 | 0.1494 | 331.0376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1118 | -20.5613 | 21.1872 | 7865.0484 | 18.9886 | 453.6959 | [5 empty] | 30.1142 | 31.24 | 25.7463 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 331.8972 |  |  |  |  | 30.2205 | 31.2852 | 25.9292 | [7 empty] | 0.0908 | -0.1515 | 0.1766 | 5016.5007 | 0.2401 | 332.061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -4.9975 | -20.695 | 21.2898 | 7875.2422 | 19.0498 | 454.2055 | [5 empty] | 30.2529 | 31.3839 | 25.8649 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 332.4181 |  |  |  |  | 30.2141 | 31.2757 | 25.9186 | [7 empty] | 0.0985 | -0.1498 | 0.1793 | 5015.8444 | 0.248 | 332.0264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0119 | -20.7672 | 21.3635 | 7878.1915 | 19.1148 | 455.0039 | [5 empty] | 30.3919 | 31.5281 | 25.9837 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 332.9384 |  |  |  |  | 30.4353 | 31.5294 | 25.9387 | [7 empty] | 0.1167 | 0.0291 | 0.1203 | 4989.4105 | 0.1373 | 332.9431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9056 | -20.9395 | 21.5064 | 7896.1776 | 19.1873 | 455.5155 | [5 empty] | 30.5313 | 31.6726 | 26.1028 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.458 |  |  |  |  | 30.4238 | 31.5314 | 25.9378 | [7 empty] | 0.0864 | 0.0354 | 0.0934 | 4990.1981 | 0.1118 | 332.9503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9158 | -20.9945 | 21.5623 | 7895.0074 | 19.2513 | 456.3456 | [5 empty] | 30.6709 | 31.8175 | 26.2223 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.9768 |  |  |  |  | 30.7192 | 31.8831 | 26.2036 | [7 empty] | -0.0067 | 0.0701 | 0.0704 | 4990.5313 | 0.0864 | 334.2109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.921 | -21.0423 | 21.61 | 7892.7671 | 19.3093 | 457.1318 | [5 empty] | 30.8109 | 31.9628 | 26.342 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 334.495 |  |  |  |  | 30.7184 | 31.8837 | 26.2051 | [7 empty] | -0.0105 | 0.0696 | 0.0704 | 4990.7964 | 0.0894 | 334.2132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9302 | -21.0708 | 21.6399 | 7887.0632 | 19.3626 | 457.9259 | [5 empty] | 30.9513 | 32.1084 | 26.4619 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.0125 |  |  |  |  | 30.9997 | 32.146 | 26.5807 | [7 empty] | -0.0056 | -0.0824 | 0.0826 | 5011.872 | 0.0922 | 335.1458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -4.9603 | -21.1102 | 21.6851 | 7883.733 | 19.4257 | 458.7931 | [5 empty] | 31.092 | 32.2543 | 26.5822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.5292 |  |  |  |  | 31.0033 | 32.1512 | 26.5832 | [7 empty] | -0.0081 | -0.0804 | 0.0808 | 5011.7295 | 0.0949 | 335.1642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9595 | -21.131 | 21.7052 | 7887.2317 | 19.397 | 458.8176 | [5 empty] | 31.233 | 32.4006 | 26.7028 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 336.0453 |  |  |  |  | 31.2827 | 32.5054 | 26.8376 | [7 empty] | -0.1371 | -0.028 | 0.1399 | 5011.4083 | 0.1656 | 336.4138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -4.964 | -21.1819 | 21.7558 | 7885.5807 | 19.4565 | 459.6005 | [5 empty] | 31.3743 | 32.5472 | 26.8236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 336.5607 |  |  |  |  | 31.288 | 32.5094 | 26.8436 | [7 empty] | -0.135 | -0.0308 | 0.1385 | 5011.6853 | 0.159 | 336.428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.1029 | -21.2458 | 21.85 | 7896.1317 | 19.5046 | 460.3235 | [5 empty] | 31.516 | 32.6942 | 26.9447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.0754 |  |  |  |  | 31.2926 | 32.5069 | 26.8339 | [7 empty] | -0.1157 | -0.0262 | 0.1186 | 5009.9757 | 0.1502 | 336.4191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1245 | -21.2691 | 21.8777 | 7890.9175 | 19.5523 | 461.0728 | [5 empty] | 31.658 | 32.8415 | 27.0661 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.5894 |  |  |  |  | 31.5063 | 32.7534 | 26.8502 | [7 empty] | -0.0994 | 0.1476 | 0.178 | 4984.9814 | 0.2436 | 337.2823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3022 | -21.3241 | 21.9734 | 7900.528 | 19.6097 | 461.9179 | [5 empty] | 31.8003 | 32.9892 | 27.1878 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 338.1027 |  |  |  |  | 31.7927 | 33.0232 | 27.2354 | [7 empty] | -0.1003 | -0.0054 | 0.1005 | 5006.1856 | 0.1232 | 338.2206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3129 | -21.3999 | 22.0496 | 7902.3025 | 19.6882 | 462.8047 | [5 empty] | 31.943 | 33.1372 | 27.3098 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 338.6153 |  |  |  |  | 31.7952 | 33.029 | 27.2344 | [7 empty] | -0.1052 | 0.0007 | 0.1052 | 5005.606 | 0.1362 | 338.2408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2125 | -21.4468 | 22.0711 | 7885.9925 | 19.8061 | 464.0616 | [5 empty] | 32.086 | 33.2855 | 27.4321 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 339.1272 |  |  |  |  | 31.9005 | 33.2295 | 27.5126 | [7 empty] | -0.3489 | -0.0732 | 0.3565 | 5029.0135 | 0.4079 | 338.934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.041 | -21.4291 | 22.0141 | 7864.4716 | 19.8282 | 464.5519 | [5 empty] | 32.2294 | 33.4343 | 27.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 339.6384 |  |  |  |  | 31.8933 | 33.2256 | 27.5033 | [7 empty] | -0.3544 | -0.0668 | 0.3607 | 5028.4299 | 0.4215 | 338.9207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0527 | -21.498 | 22.0838 | 7866.805 | 19.8925 | 465.3174 | [5 empty] | 32.3731 | 33.5833 | 27.6775 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 340.149 |  |  |  |  | 32.1913 | 33.5072 | 27.9032 | [7 empty] | -0.3556 | -0.2219 | 0.4192 | 5049.8478 | 0.4156 | 339.8886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.0649 | -21.4717 | 22.061 | 7862.6826 | 19.8478 | 465.3258 | [5 empty] | 32.5171 | 33.7327 | 27.8006 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 340.6589 |  |  |  |  | 32.1868 | 33.5039 | 27.8975 | [7 empty] | -0.3573 | -0.219 | 0.4191 | 5049.5324 | 0.423 | 339.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.085 | -21.5577 | 22.1493 | 7868.8189 | 19.9155 | 466.0812 | [5 empty] | 32.6614 | 33.8825 | 27.9241 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 341.1681 |  |  |  |  | 32.9912 | 34.0267 | 28.1908 | [7 empty] | 0.3759 | -0.1847 | 0.4189 | 5005.0605 | 0.5714 | 341.6567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.091 | -21.6182 | 22.2096 | 7868.9139 | 19.9807 | 466.8675 | [5 empty] | 32.8061 | 34.0326 | 28.0478 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 341.6766 |  |  |  |  | 32.9944 | 34.0238 | 28.1802 | [7 empty] | 0.3925 | -0.1793 | 0.4315 | 5003.4322 | 0.5842 | 341.6468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.091 | -21.6462 | 22.2368 | 7862.6142 | 20.0386 | 467.6608 | [5 empty] | 32.9512 | 34.183 | 28.1717 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.1845 |  |  |  |  | 33.0431 | 34.2023 | 28.1958 | [7 empty] | 0.1626 | -0.0285 | 0.1651 | 4995.2087 | 0.2144 | 342.2493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1353 | -21.6861 | 22.2858 | 7860.2678 | 20.1057 | 468.5295 | [5 empty] | 33.0965 | 34.3338 | 28.296 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.6916 |  |  |  |  | 33.0298 | 34.1971 | 28.1927 | [7 empty] | 0.1435 | -0.0271 | 0.1461 | 4996.0293 | 0.1957 | 342.2318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.1616 | -21.7846 | 22.3877 | 7867.7846 | 20.1865 | 469.3651 | [5 empty] | 33.2422 | 34.4849 | 28.4206 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 343.1981 |  |  |  |  | 33.3045 | 34.4726 | 28.4524 | [7 empty] | 0.1513 | -0.058 | 0.1621 | 4999.8058 | 0.2189 | 343.1567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.1727 | -21.846 | 22.45 | 7869.7749 | 20.2414 | 470.0487 | [5 empty] | 33.3882 | 34.6364 | 28.5454 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 343.704 |  |  |  |  | 33.2962 | 34.4673 | 28.4339 | [7 empty] | 0.1491 | -0.0447 | 0.1557 | 4998.129 | 0.215 | 343.1391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.176 | -21.8989 | 22.5023 | 7868.5431 | 20.3042 | 470.8157 | [5 empty] | 33.5346 | 34.7883 | 28.6706 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.2091 |  |  |  |  | 33.6432 | 34.7822 | 28.7203 | [7 empty] | 0.2358 | -0.0803 | 0.2491 | 4998.3499 | 0.3328 | 344.1888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.1709 | -21.9551 | 22.5558 | 7868.1488 | 20.3624 | 471.5268 | [5 empty] | 33.6813 | 34.9405 | 28.796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.7136 |  |  |  |  | 33.6541 | 34.7983 | 28.7362 | [7 empty] | 0.2246 | -0.0812 | 0.2388 | 4999.0671 | 0.3236 | 344.2425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2076 | -22.1126 | 22.7176 | 7891.5547 | 20.4213 | 472.0286 | [5 empty] | 33.8284 | 35.093 | 28.9217 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 345.2174 |  |  |  |  | 33.8841 | 35.0739 | 28.7423 | [7 empty] | 0.2259 | 0.1198 | 0.2557 | 4972.1816 | 0.2584 | 345.1544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.195 | -22.1166 | 22.7186 | 7892.0639 | 20.3805 | 471.9871 | [5 empty] | 33.9757 | 35.2459 | 29.0477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 345.7206 |  |  |  |  | 33.8843 | 35.0566 | 28.7794 | [7 empty] | 0.2447 | 0.0707 | 0.2547 | 4977.7233 | 0.2865 | 345.0974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2146 | -22.1558 | 22.7612 | 7889.0212 | 20.4416 | 472.7751 | [5 empty] | 34.1234 | 35.3991 | 29.174 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.2231 |  |  |  |  | 34.2626 | 35.3762 | 29.2649 | [7 empty] | 0.3174 | -0.1403 | 0.347 | 5002.0854 | 0.4672 | 346.148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2352 | -22.3993 | 23.003 | 7917.2323 | 20.6002 | 473.9369 | [5 empty] | 34.2715 | 35.5527 | 29.3006 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.7249 |  |  |  |  | 34.3294 | 35.5855 | 29.2887 | [7 empty] | 0.0725 | 0.0257 | 0.0769 | 4992.805 | 0.0833 | 346.8318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.2803 | -22.2871 | 22.9041 | 7887.4185 | 20.6307 | 474.8129 | [5 empty] | 34.4199 | 35.7066 | 29.4274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 347.2261 |  |  |  |  | 34.3256 | 35.5771 | 29.2919 | [7 empty] | 0.0783 | 0.0158 | 0.0799 | 4993.8107 | 0.1004 | 346.8044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2395 | -22.3122 | 22.9191 | 7890.8105 | 20.5896 | 474.7073 | [5 empty] | 34.5686 | 35.8609 | 29.5546 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 347.7266 |  |  |  |  | 34.5574 | 35.8619 | 29.3053 | [7 empty] | 0.0647 | 0.2168 | 0.2263 | 4968.0937 | 0.2239 | 347.73 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.252 | -22.3644 | 22.9728 | 7890.2892 | 20.6502 | 475.4473 | [5 empty] | 34.7176 | 36.0155 | 29.682 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 348.2265 |  |  |  |  | 34.5521 | 35.8625 | 29.3044 | [7 empty] | 0.052 | 0.2198 | 0.2258 | 4968.3658 | 0.2337 | 347.732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.2757 | -22.2758 | 22.892 | 7864.9641 | 20.6785 | 476.2308 | [5 empty] | 34.867 | 36.1705 | 29.8097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 348.7257 |  |  |  |  | 34.8633 | 36.1478 | 29.7221 | [7 empty] | 0.0649 | 0.0534 | 0.0841 | 4989.6129 | 0.0797 | 348.6527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.2761 | -22.2781 | 22.8943 | 7854.3814 | 20.7326 | 477.0139 | [5 empty] | 35.0167 | 36.3258 | 29.9377 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 349.2242 |  |  |  |  | 34.8577 | 36.1419 | 29.7103 | [7 empty] | 0.0678 | 0.0592 | 0.09 | 4988.7021 | 0.1034 | 348.6337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4363 | -22.3482 | 22.9999 | 7866.3662 | 20.789 | 477.7445 | [5 empty] | 35.1668 | 36.4815 | 30.066 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 349.7221 |  |  |  |  | 35.1804 | 36.5681 | 30.0148 | [7 empty] | -0.1086 | 0.1233 | 0.1643 | 4989.4471 | 0.2245 | 349.9985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.5751 | -22.5092 | 23.1894 | 7884.1407 | 20.9443 | 479.0932 | [5 empty] | 35.3172 | 36.6375 | 30.1946 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 350.2194 |  |  |  |  | 35.1489 | 36.5382 | 29.9969 | [7 empty] | -0.1169 | 0.1184 | 0.1664 | 4990.517 | 0.229 | 349.9032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.5952 | -22.5496 | 23.2333 | 7880.8444 | 21.013 | 479.9124 | [5 empty] | 35.4679 | 36.7938 | 30.3235 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 350.716 |  |  |  |  | 35.4548 | 36.8327 | 30.4116 | [7 empty] | -0.1305 | -0.033 | 0.1346 | 5011.0058 | 0.1497 | 350.8391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5033 | -22.6884 | 23.3463 | 7892.8679 | 21.0705 | 480.3728 | [5 empty] | 35.619 | 36.9506 | 30.4526 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.2119 |  |  |  |  | 35.4508 | 36.8283 | 30.4102 | [7 empty] | -0.1305 | -0.035 | 0.1351 | 5011.2745 | 0.154 | 350.8251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4281 | -22.928 | 23.5618 | 7911.289 | 21.2564 | 481.6918 | [5 empty] | 35.7704 | 37.1076 | 30.5821 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.7072 |  |  |  |  | 35.7682 | 37.2063 | 30.7047 | [7 empty] | -0.2257 | -0.0074 | 0.2258 | 5012.4832 | 0.2728 | 352.0176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4509 | -22.9774 | 23.6151 | 7909.9672 | 21.3253 | 482.4873 | [5 empty] | 35.9221 | 37.265 | 30.7118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 352.2019 |  |  |  |  | 35.7589 | 37.1984 | 30.6952 | [7 empty] | -0.2282 | -0.0045 | 0.2282 | 5012.2289 | 0.2759 | 351.9927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.421 | -22.9995 | 23.6297 | 7913.1477 | 21.2841 | 482.4041 | [5 empty] | 36.0742 | 37.4228 | 30.8418 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 352.6959 |  |  |  |  | 36.0468 | 37.4825 | 30.9903 | [7 empty] | -0.2189 | -0.0591 | 0.2268 | 5018.8066 | 0.2492 | 352.8825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.4429 | -23.0324 | 23.6668 | 7908.0202 | 21.3566 | 483.2608 | [5 empty] | 36.2266 | 37.5809 | 30.9721 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.1893 |  |  |  |  | 36.0454 | 37.4851 | 30.9898 | [7 empty] | -0.2264 | -0.0559 | 0.2332 | 5018.764 | 0.2595 | 352.8905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.4649 | -23.0647 | 23.7033 | 7904.0739 | 21.4184 | 484.0272 | [5 empty] | 36.3794 | 37.7394 | 31.1027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.682 |  |  |  |  | 36.3418 | 37.7728 | 31.2778 | [7 empty] | -0.2025 | -0.1032 | 0.2273 | 5023.6149 | 0.2286 | 353.7858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.4485 | -23.1184 | 23.7518 | 7902.0663 | 21.4831 | 484.7518 | [5 empty] | 36.5325 | 37.8982 | 31.2336 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 354.1741 |  |  |  |  | 36.3186 | 37.7538 | 31.2572 | [7 empty] | -0.2114 | -0.0978 | 0.2329 | 5023.3699 | 0.242 | 353.7267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.4895 | -23.1288 | 23.7713 | 7894.1187 | 21.5514 | 485.6178 | [5 empty] | 36.6859 | 38.0573 | 31.3648 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 354.6656 |  |  |  |  | 36.595 | 38.0412 | 31.5492 | [7 empty] | -0.2315 | -0.1428 | 0.272 | 5030.1188 | 0.2645 | 354.6158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5074 | -23.1263 | 23.773 | 7895.0064 | 21.509 | 485.602 | [5 empty] | 36.8396 | 38.2169 | 31.4962 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.1564 |  |  |  |  | 36.6032 | 38.0575 | 31.5587 | [7 empty] | -0.2462 | -0.1375 | 0.282 | 5030.1672 | 0.2831 | 354.6661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.6803 | -23.0873 | 23.7758 | 7879.9152 | 21.6182 | 486.9504 | [5 empty] | 36.9937 | 38.3767 | 31.628 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.6466 |  |  |  |  | 36.839 | 38.3022 | 31.5658 | [7 empty] | -0.1769 | 0.0234 | 0.1784 | 5005.8955 | 0.2258 | 355.4182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.816 | -23.0266 | 23.7498 | 7868.6011 | 21.6395 | 487.6098 | [5 empty] | 37.1482 | 38.5369 | 31.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 356.1362 |  |  |  |  | 36.8291 | 38.3008 | 31.5734 | [7 empty] | -0.1982 | 0.0186 | 0.199 | 5007.5812 | 0.2586 | 355.4139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.7558 | -23.0308 | 23.7392 | 7867.8911 | 21.5849 | 487.4512 | [5 empty] | 37.303 | 38.6975 | 31.8923 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 356.6251 |  |  |  |  | 37.2252 | 38.6383 | 31.8827 | [7 empty] | -0.0578 | -0.0265 | 0.0636 | 5006.2687 | 0.0675 | 356.445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.7862 | -23.0723 | 23.7868 | 7864.5992 | 21.6648 | 488.3278 | [5 empty] | 37.4581 | 38.8584 | 32.0249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 357.1134 |  |  |  |  | 37.2248 | 38.6465 | 31.8732 | [7 empty] | -0.0697 | -0.0109 | 0.0705 | 5004.8739 | 0.1045 | 356.47 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.6965 | -23.2786 | 23.9655 | 7875.9802 | 21.8466 | 489.6328 | [5 empty] | 37.6135 | 39.0197 | 32.1578 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 357.6011 |  |  |  |  | 37.5047 | 38.926 | 32.1625 | [7 empty] | -0.068 | -0.0619 | 0.092 | 5011.2618 | 0.0897 | 357.318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.5805 | -23.4177 | 24.0734 | 7887.4201 | 21.8949 | 489.9996 | [5 empty] | 37.7693 | 39.1813 | 32.291 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 358.0881 |  |  |  |  | 37.6351 | 39.1709 | 32.4712 | [7 empty] | -0.3283 | -0.1202 | 0.3496 | 5031.6135 | 0.3657 | 358.0569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.5832 | -23.453 | 24.1084 | 7883.2188 | 21.9586 | 490.7399 | [5 empty] | 37.9254 | 39.3432 | 32.4245 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 358.5745 |  |  |  |  | 37.6242 | 39.1492 | 32.4725 | [7 empty] | -0.3138 | -0.1386 | 0.3431 | 5033.2542 | 0.3546 | 357.9916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6166 | -23.5113 | 24.1728 | 7884.6597 | 22.0273 | 491.4856 | [5 empty] | 38.0819 | 39.5055 | 32.5583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 359.0603 |  |  |  |  | 38.0134 | 39.4967 | 32.7774 | [7 empty] | -0.2047 | -0.1677 | 0.2646 | 5031.3709 | 0.2452 | 359.0338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6121 | -23.4838 | 24.1451 | 7879.2229 | 21.9869 | 491.525 | [5 empty] | 38.2387 | 39.6682 | 32.6923 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 359.5455 |  |  |  |  | 38.073 | 39.6951 | 32.8052 | [7 empty] | -0.4337 | -0.0217 | 0.4342 | 5024.174 | 0.5096 | 359.6257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6501 | -23.6605 | 24.3258 | 7891.9728 | 22.1662 | 492.9049 | [5 empty] | 38.3958 | 39.8312 | 32.8267 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.0301 |  |  |  |  | 38.0722 | 39.6914 | 32.7992 | [7 empty] | -0.4268 | -0.0201 | 0.4273 | 5023.6217 | 0.504 | 359.6147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.6704 | -23.5857 | 24.2577 | 7880.4903 | 22.1092 | 492.9158 | [5 empty] | 38.5533 | 39.9946 | 32.9613 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.514 |  |  |  |  | 38.083 | 39.7023 | 32.8104 | [7 empty] | -0.4268 | -0.022 | 0.4274 | 5023.8621 | 0.5095 | 359.647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.7082 | -23.6739 | 24.3523 | 7886.9933 | 22.1874 | 493.6726 | [5 empty] | 38.7111 | 40.1583 | 33.0962 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.9973 |  |  |  |  | 38.9523 | 40.3274 | 33.098 | [7 empty] | 0.2103 | 0.0899 | 0.2287 | 4978.5575 | 0.2389 | 361.495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8008 | -23.6348 | 24.3363 | 7878.3168 | 22.2056 | 494.225 | [5 empty] | 38.8692 | 40.3223 | 33.2314 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 361.48 |  |  |  |  | 38.9465 | 40.324 | 33.0921 | [7 empty] | 0.206 | 0.093 | 0.226 | 4978.3769 | 0.2286 | 361.485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8343 | -23.6995 | 24.4071 | 7880.1364 | 22.2835 | 495.0155 | [5 empty] | 39.0277 | 40.4867 | 33.3669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 361.9621 |  |  |  |  | 38.961 | 40.3322 | 33.1123 | [7 empty] | 0.2153 | 0.0803 | 0.2298 | 4979.4981 | 0.2435 | 361.5089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -5.9551 | -23.6413 | 24.3798 | 7869.5433 | 22.3008 | 495.6009 | [5 empty] | 39.1865 | 40.6515 | 33.5027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.4436 |  |  |  |  | 39.289 | 40.6519 | 33.5188 | [7 empty] | 0.2062 | -0.0399 | 0.21 | 4994.8977 | 0.2653 | 362.4448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -5.9612 | -23.7293 | 24.4666 | 7874.5045 | 22.3777 | 496.3246 | [5 empty] | 39.3457 | 40.8166 | 33.6388 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.9245 |  |  |  |  | 39.2887 | 40.6556 | 33.5205 | [7 empty] | 0.1986 | -0.0378 | 0.2022 | 4995.0113 | 0.26 | 362.4555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.8865 | -23.8994 | 24.6137 | 7891.5935 | 22.4467 | 496.8081 | [5 empty] | 39.5052 | 40.9821 | 33.7752 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 363.4047 |  |  |  |  | 39.5704 | 41.0304 | 33.541 | [7 empty] | 0.1323 | 0.2138 | 0.2514 | 4967.3015 | 0.2272 | 363.5447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9227 | -23.9832 | 24.7037 | 7897.9192 | 22.5178 | 497.5058 | [5 empty] | 39.665 | 41.1479 | 33.9118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 363.8844 |  |  |  |  | 39.5687 | 41.0171 | 33.5364 | [7 empty] | 0.1531 | 0.2058 | 0.2565 | 4967.2741 | 0.2332 | 363.5061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8284 | -24.2327 | 24.9237 | 7917.2676 | 22.6997 | 498.6856 | [5 empty] | 39.8252 | 41.314 | 34.0488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.3634 |  |  |  |  | 39.847 | 41.3361 | 33.8261 | [7 empty] | 0.083 | 0.1914 | 0.2087 | 4972.5184 | 0.194 | 364.4269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8491 | -24.1683 | 24.866 | 7897.2802 | 22.7459 | 499.4458 | [5 empty] | 39.9857 | 41.4806 | 34.186 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.8418 |  |  |  |  | 39.8516 | 41.337 | 33.8295 | [7 empty] | 0.0899 | 0.1883 | 0.2087 | 4972.571 | 0.1969 | 364.4295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8425 | -24.2669 | 24.9603 | 7904.6604 | 22.8122 | 500.0564 | [5 empty] | 40.1466 | 41.6474 | 34.3235 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 365.3197 |  |  |  |  | 40.1872 | 41.6498 | 34.2661 | [7 empty] | 0.0987 | 0.0369 | 0.1054 | 4990.7289 | 0.1093 | 365.3265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.8647 | -24.2245 | 24.9243 | 7896.5563 | 22.7853 | 500.2323 | [5 empty] | 40.3078 | 41.8146 | 34.4613 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 365.7969 |  |  |  |  | 40.186 | 41.6444 | 34.2578 | [7 empty] | 0.1083 | 0.0389 | 0.1151 | 4990.024 | 0.1306 | 365.3109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.8848 | -24.1854 | 24.8911 | 7883.0326 | 22.8172 | 500.8351 | [5 empty] | 40.4693 | 41.9822 | 34.5994 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.2735 |  |  |  |  | 40.2652 | 41.8729 | 34.293 | [7 empty] | -0.1287 | 0.197 | 0.2353 | 4982.1406 | 0.3066 | 365.9628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9288 | -24.4087 | 25.1184 | 7905.2474 | 22.9935 | 502.0556 | [5 empty] | 40.6312 | 42.1501 | 34.7378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.7496 |  |  |  |  | 40.5517 | 42.1639 | 34.5781 | [7 empty] | -0.1314 | 0.159 | 0.2063 | 4986.9363 | 0.2717 | 366.7884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9485 | -24.4731 | 25.1857 | 7907.0108 | 23.0658 | 502.7714 | [5 empty] | 40.7934 | 42.3184 | 34.8765 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 367.225 |  |  |  |  | 40.5612 | 42.1735 | 34.5651 | [7 empty] | -0.1237 | 0.1754 | 0.2146 | 4984.5809 | 0.2829 | 366.8156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -5.9663 | -24.7122 | 25.4223 | 7941.2192 | 23.1392 | 503.1999 | [5 empty] | 40.9559 | 42.487 | 35.0155 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 367.6998 |  |  |  |  | 40.9226 | 42.5172 | 35.0399 | [7 empty] | -0.1265 | 0.0167 | 0.1276 | 5004.0035 | 0.1583 | 367.7847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -5.9777 | -24.6302 | 25.3452 | 7927.1454 | 23.0927 | 503.2911 | [5 empty] | 41.1188 | 42.656 | 35.1547 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 368.174 |  |  |  |  | 40.9378 | 42.53 | 35.0399 | [7 empty] | -0.1171 | 0.0242 | 0.1196 | 5002.6489 | 0.1556 | 367.8205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -5.9987 | -24.6949 | 25.4131 | 7929.1703 | 23.1635 | 503.9927 | [5 empty] | 41.282 | 42.8253 | 35.2943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 368.6477 |  |  |  |  | 41.2073 | 42.824 | 35.3274 | [7 empty] | -0.1599 | -0.0076 | 0.1601 | 5008.5227 | 0.1868 | 368.6439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1418 | -24.666 | 25.4191 | 7923.2001 | 23.2046 | 504.6773 | [5 empty] | 41.4456 | 42.995 | 35.4341 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.1207 |  |  |  |  | 41.2026 | 42.8186 | 35.3179 | [7 empty] | -0.1572 | -0.0038 | 0.1573 | 5007.9317 | 0.1925 | 368.629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3032 | -24.6401 | 25.4335 | 7908.7518 | 23.3482 | 506.0902 | [5 empty] | 41.6095 | 43.165 | 35.5742 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.5932 |  |  |  |  | 41.5544 | 43.1387 | 35.757 | [7 empty] | -0.1279 | -0.1512 | 0.1981 | 5024.3608 | 0.1761 | 369.5201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3246 | -24.6822 | 25.4796 | 7905.3676 | 23.4334 | 506.9187 | [5 empty] | 41.7737 | 43.3354 | 35.7146 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 370.065 |  |  |  |  | 41.5843 | 43.1699 | 35.7683 | [7 empty] | -0.1234 | -0.1399 | 0.1866 | 5022.761 | 0.1731 | 369.6068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2036 | -24.8264 | 25.5897 | 7915.1684 | 23.4983 | 507.3908 | [5 empty] | 41.9383 | 43.5061 | 35.8554 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 370.5363 |  |  |  |  | 41.7046 | 43.4112 | 36.0787 | [7 empty] | -0.3854 | -0.1969 | 0.4327 | 5042.0353 | 0.4237 | 370.2745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.235 | -24.8575 | 25.6275 | 7911.7088 | 23.5695 | 508.1361 | [5 empty] | 42.1032 | 43.6772 | 35.9964 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.007 |  |  |  |  | 41.7016 | 43.41 | 36.0685 | [7 empty] | -0.3858 | -0.1893 | 0.4297 | 5041.1413 | 0.4299 | 370.271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.1575 | -25.0072 | 25.7541 | 7923.8186 | 23.6443 | 508.6812 | [5 empty] | 42.2685 | 43.8487 | 36.1376 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.4771 |  |  |  |  | 42.6077 | 43.9849 | 36.3942 | [7 empty] | 0.3666 | -0.1644 | 0.4018 | 5002.45 | 0.5222 | 371.8496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.1603 | -25.0582 | 25.8043 | 7922.3776 | 23.7166 | 509.3898 | [5 empty] | 42.4341 | 44.0204 | 36.2792 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.9466 |  |  |  |  | 42.6022 | 43.9809 | 36.3927 | [7 empty] | 0.3627 | -0.1653 | 0.3986 | 5002.7463 | 0.5172 | 371.8386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.1503 | -25.0846 | 25.8276 | 7920.7049 | 23.7385 | 509.7771 | [5 empty] | 42.6 | 44.1926 | 36.4211 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 372.4155 |  |  |  |  | 42.6022 | 43.9806 | 36.3882 | [7 empty] | 0.3647 | -0.1621 | 0.3991 | 5002.2624 | 0.5208 | 371.8379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.1836 | -25.127 | 25.8767 | 7918.0655 | 23.8242 | 510.5987 | [5 empty] | 42.7663 | 44.3651 | 36.5632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 372.8839 |  |  |  |  | 42.6873 | 44.2938 | 36.4112 | [7 empty] | 0.0102 | 0.0742 | 0.0749 | 4990.7016 | 0.079 | 372.6905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.1741 | -25.178 | 25.9239 | 7920.6125 | 23.8488 | 510.966 | [5 empty] | 42.9329 | 44.5379 | 36.7057 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.3516 |  |  |  |  | 42.692 | 44.2964 | 36.416 | [7 empty] | 0.0137 | 0.0717 | 0.073 | 4990.8435 | 0.1017 | 372.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.1609 | -25.198 | 25.9402 | 7913.9283 | 23.9099 | 511.6305 | [5 empty] | 43.0999 | 44.7111 | 36.8484 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.8188 |  |  |  |  | 43.4332 | 44.817 | 36.7359 | [7 empty] | 0.5223 | 0.0936 | 0.5307 | 4964.7873 | 0.5792 | 374.1036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.3716 | -25.2345 | 26.0265 | 7920.9288 | 23.9808 | 512.4089 | [5 empty] | 43.2672 | 44.8847 | 36.9915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 374.2854 |  |  |  |  | 43.4277 | 44.8075 | 36.7298 | [7 empty] | 0.5289 | 0.0914 | 0.5368 | 4964.7344 | 0.5868 | 374.0782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.3828 | -25.2956 | 26.0885 | 7920.6608 | 24.0661 | 513.1809 | [5 empty] | 43.4348 | 45.0586 | 37.1348 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 374.7514 |  |  |  |  | 43.4124 | 44.7948 | 36.7273 | [7 empty] | 0.5204 | 0.0861 | 0.5275 | 4965.7471 | 0.5831 | 374.044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.3835 | -25.2544 | 26.0487 | 7914.8611 | 24.0096 | 513.1311 | [5 empty] | 43.6028 | 45.2328 | 37.2784 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.2169 |  |  |  |  | 43.844 | 45.2698 | 37.3814 | [7 empty] | 0.3801 | -0.107 | 0.3949 | 4995.0302 | 0.497 | 375.3155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5348 | -25.3938 | 26.2211 | 7925.9556 | 24.2012 | 514.5483 | [5 empty] | 43.7711 | 45.4074 | 37.4223 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.6818 |  |  |  |  | 43.8382 | 45.2659 | 37.3689 | [7 empty] | 0.3793 | -0.0996 | 0.3922 | 4994.1856 | 0.4933 | 375.305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4036 | -25.4098 | 26.2043 | 7915.3372 | 24.2328 | 514.9726 | [5 empty] | 43.94 | 45.5827 | 37.5667 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.1469 |  |  |  |  | 43.9066 | 45.5075 | 37.3905 | [7 empty] | 0.1136 | 0.0767 | 0.1371 | 4985.7841 | 0.1298 | 375.9476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4179 | -25.4156 | 26.2134 | 7917.4113 | 24.1891 | 514.9466 | [5 empty] | 44.1098 | 45.7588 | 37.7119 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.6128 |  |  |  |  | 43.8933 | 45.507 | 37.3844 | [7 empty] | 0.0904 | 0.0842 | 0.1236 | 4985.9703 | 0.1327 | 375.9461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.4515 | -25.4818 | 26.2858 | 7919.7389 | 24.2692 | 515.6749 | [5 empty] | 44.2805 | 45.9359 | 37.8578 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 377.0796 |  |  |  |  | 44.2526 | 45.8305 | 37.8538 | [7 empty] | 0.1171 | -0.081 | 0.1423 | 5004.1051 | 0.19 | 376.8019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.3513 | -25.5389 | 26.3168 | 7907.1043 | 24.4206 | 516.8511 | [5 empty] | 44.452 | 46.1138 | 38.0045 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 377.5472 |  |  |  |  | 44.2375 | 45.8006 | 37.8326 | [7 empty] | 0.1429 | -0.0871 | 0.1673 | 5003.6354 | 0.2378 | 376.723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5223 | -25.6083 | 26.4258 | 7918.0333 | 24.4902 | 517.5412 | [5 empty] | 44.6244 | 46.2927 | 38.1519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.0157 |  |  |  |  | 44.5111 | 46.1307 | 37.8511 | [7 empty] | 0.1373 | 0.1152 | 0.1792 | 4980.3338 | 0.1684 | 377.5916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.5123 | -25.7103 | 26.5223 | 7924.1336 | 24.5737 | 518.2218 | [5 empty] | 44.7977 | 46.4725 | 38.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.4851 |  |  |  |  | 44.8171 | 46.4695 | 38.1522 | [7 empty] | 0.0898 | 0.1034 | 0.137 | 4983.9191 | 0.1206 | 378.4774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.6715 | -25.7605 | 26.6104 | 7933.553 | 24.616 | 518.7505 | [5 empty] | 44.9719 | 46.6532 | 38.4489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.9553 |  |  |  |  | 44.8327 | 46.482 | 38.1541 | [7 empty] | 0.0993 | 0.1088 | 0.1473 | 4982.8689 | 0.139 | 378.5099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.658 | -25.868 | 26.7111 | 7939.1489 | 24.7133 | 519.512 | [5 empty] | 45.147 | 46.8348 | 38.5986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 379.4263 |  |  |  |  | 45.176 | 46.8161 | 38.5861 | [7 empty] | 0.0898 | -0.0138 | 0.0909 | 4997.5213 | 0.1116 | 379.378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.5781 | -25.8545 | 26.6782 | 7926.1327 | 24.7445 | 519.9875 | [5 empty] | 45.323 | 47.0173 | 38.7491 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 379.8982 |  |  |  |  | 45.1957 | 46.835 | 38.5942 | [7 empty] | 0.0951 | -0.0086 | 0.0955 | 4996.6698 | 0.1264 | 379.427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6209 | -25.9288 | 26.7607 | 7929.9094 | 24.8297 | 520.7287 | [5 empty] | 45.4998 | 47.2008 | 38.9003 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.371 |  |  |  |  | 45.2535 | 47.045 | 38.6271 | [7 empty] | -0.1393 | 0.1318 | 0.1917 | 4991.1099 | 0.2548 | 379.9698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.4934 | -25.9248 | 26.7257 | 7916.2412 | 24.8608 | 521.1749 | [5 empty] | 45.6776 | 47.3852 | 39.0523 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.8446 |  |  |  |  | 45.6061 | 47.3994 | 38.9377 | [7 empty] | -0.1235 | 0.1147 | 0.1686 | 4992.3903 | 0.2206 | 380.881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.4962 | -25.9687 | 26.7689 | 7922.719 | 24.8329 | 521.2082 | [5 empty] | 45.8563 | 47.5706 | 39.205 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 381.3191 |  |  |  |  | 45.6036 | 47.3955 | 38.9272 | [7 empty] | -0.1187 | 0.1199 | 0.1687 | 4991.5843 | 0.2258 | 380.8709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.504 | -26.0508 | 26.8504 | 7925.6903 | 24.9221 | 521.9541 | [5 empty] | 46.0359 | 47.7569 | 39.3586 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 381.7944 |  |  |  |  | 45.9457 | 47.7351 | 39.2438 | [7 empty] | -0.1016 | 0.0886 | 0.1348 | 4994.4221 | 0.1767 | 381.7389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.65 | -25.9427 | 26.7814 | 7909.2524 | 24.9392 | 522.5297 | [5 empty] | 46.2164 | 47.9441 | 39.5129 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.2705 |  |  |  |  | 45.9419 | 47.7314 | 39.2334 | [7 empty] | -0.0999 | 0.0942 | 0.1373 | 4993.7075 | 0.1895 | 381.7296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.6487 | -26.0327 | 26.8683 | 7914.5017 | 25.0129 | 523.1593 | [5 empty] | 46.3978 | 48.1323 | 39.668 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.7475 |  |  |  |  | 46.2712 | 48.0861 | 39.562 | [7 empty] | -0.1351 | 0.0702 | 0.1522 | 4998.0364 | 0.1979 | 382.6306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.845 | -25.929 | 26.8173 | 7899.6877 | 25.0515 | 523.8745 | [5 empty] | 46.5801 | 48.3215 | 39.8239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 383.2253 |  |  |  |  | 46.2824 | 48.0914 | 39.5606 | [7 empty] | -0.1215 | 0.0729 | 0.1417 | 4997.1261 | 0.196 | 382.644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.7738 | -26.2437 | 27.1038 | 7918.4867 | 25.3715 | 525.7575 | [5 empty] | 46.7634 | 48.5116 | 39.9806 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 383.704 |  |  |  |  | 46.6365 | 48.4498 | 39.8734 | [7 empty] | -0.1102 | 0.0577 | 0.1244 | 4998.3517 | 0.1623 | 383.5486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6465 | -26.402 | 27.2258 | 7929.6456 | 25.437 | 526.2075 | [5 empty] | 46.9477 | 48.7028 | 40.1381 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.1836 |  |  |  |  | 46.6626 | 48.4808 | 39.8936 | [7 empty] | -0.1155 | 0.0625 | 0.1313 | 4998.047 | 0.1817 | 383.6264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.6819 | -26.3831 | 27.216 | 7928.2488 | 25.3929 | 526.2382 | [5 empty] | 47.1328 | 48.8949 | 40.2964 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.664 |  |  |  |  | 46.9218 | 48.7728 | 39.9134 | [7 empty] | -0.0882 | 0.2294 | 0.2458 | 4977.9872 | 0.2976 | 384.3589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.6941 | -26.4375 | 27.2718 | 7928.4608 | 25.4619 | 526.8846 | [5 empty] | 47.319 | 49.0879 | 40.4556 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.1452 |  |  |  |  | 47.2801 | 49.1509 | 40.2409 | [7 empty] | -0.1047 | 0.2185 | 0.2423 | 4980.0219 | 0.2979 | 385.3019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7087 | -26.4856 | 27.3221 | 7930.8225 | 25.4946 | 527.3093 | [5 empty] | 47.506 | 49.282 | 40.6155 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.6273 |  |  |  |  | 47.2821 | 49.1504 | 40.2428 | [7 empty] | -0.1007 | 0.2162 | 0.2385 | 4980.1 | 0.2943 | 385.3007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.728 | -26.549 | 27.3882 | 7931.9559 | 25.5745 | 528.0137 | [5 empty] | 47.6941 | 49.4771 | 40.7763 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 386.1102 |  |  |  |  | 47.4398 | 49.4208 | 40.7014 | [7 empty] | -0.3672 | 0.0691 | 0.3736 | 5008.4616 | 0.4559 | 385.971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7373 | -26.5991 | 27.439 | 7934.9677 | 25.5998 | 528.3892 | [5 empty] | 47.883 | 49.6731 | 40.9378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 386.5939 |  |  |  |  | 47.7941 | 49.7964 | 41.0425 | [7 empty] | -0.3899 | 0.0479 | 0.3929 | 5011.8214 | 0.4714 | 386.8972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.7918 | -26.6329 | 27.4853 | 7932.9493 | 25.6788 | 529.1344 | [5 empty] | 48.073 | 49.8702 | 41.1002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.0785 |  |  |  |  | 47.7807 | 49.7798 | 41.0286 | [7 empty] | -0.3851 | 0.0474 | 0.388 | 5011.6631 | 0.4651 | 386.8564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9078 | -26.7164 | 27.595 | 7943.5607 | 25.7438 | 529.7432 | [5 empty] | 48.2639 | 50.0682 | 41.2635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.564 |  |  |  |  | 47.8135 | 49.9821 | 41.0264 | [7 empty] | -0.6357 | 0.2084 | 0.669 | 5004.601 | 0.832 | 387.353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -6.95 | -26.7257 | 27.6146 | 7937.6344 | 25.8131 | 530.4526 | [5 empty] | 48.4558 | 50.2673 | 41.4275 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 388.0503 |  |  |  |  | 47.8228 | 49.9964 | 41.0312 | [7 empty] | -0.6419 | 0.2146 | 0.6768 | 5004.189 | 0.8454 | 387.3882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1227 | -26.7724 | 27.7037 | 7944.9986 | 25.8767 | 531.1109 | [5 empty] | 48.6487 | 50.4674 | 41.5925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 388.5374 |  |  |  |  | 47.8187 | 49.9902 | 41.0278 | [7 empty] | -0.6388 | 0.2129 | 0.6734 | 5004.2421 | 0.8482 | 387.3729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.129 | -26.7755 | 27.7083 | 7945.8253 | 25.8315 | 531.1092 | [5 empty] | 48.8426 | 50.6685 | 41.7582 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.0253 |  |  |  |  | 49.3096 | 50.8224 | 41.7867 | [7 empty] | 0.6205 | -0.0057 | 0.6205 | 4973.5818 | 0.7097 | 389.3974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1274 | -26.8008 | 27.7324 | 7940.1061 | 25.9039 | 531.8076 | [5 empty] | 49.0375 | 50.8707 | 41.9248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.5142 |  |  |  |  | 49.3266 | 50.843 | 41.8019 | [7 empty] | 0.6156 | -0.0037 | 0.6156 | 4973.5825 | 0.7022 | 389.4472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0072 | -26.922 | 27.819 | 7946.2895 | 25.9542 | 532.2228 | [5 empty] | 49.2334 | 51.0739 | 42.0923 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 390.0038 |  |  |  |  | 49.3262 | 50.8412 | 41.8041 | [7 empty] | 0.6169 | -0.0067 | 0.6169 | 4973.8558 | 0.7077 | 389.4429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.0479 | -26.9417 | 27.8483 | 7941.1528 | 26.0337 | 532.9822 | [5 empty] | 49.4302 | 51.2781 | 42.2606 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 390.4943 |  |  |  |  | 49.4934 | 51.1132 | 42.3199 | [7 empty] | 0.3504 | -0.192 | 0.3995 | 5006.0518 | 0.5124 | 390.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9228 | -27.072 | 27.9431 | 7938.1943 | 26.2091 | 534.1535 | [5 empty] | 49.6281 | 51.4834 | 42.4298 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 390.9856 |  |  |  |  | 49.5689 | 51.3934 | 42.3398 | [7 empty] | 0.0557 | 0.0047 | 0.0559 | 4997.0618 | 0.0674 | 390.7703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -6.9594 | -27.1805 | 28.0573 | 7951.1159 | 26.2456 | 534.5396 | [5 empty] | 49.827 | 51.6897 | 42.5998 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.4778 |  |  |  |  | 49.6448 | 51.6424 | 42.3636 | [7 empty] | -0.1912 | 0.1724 | 0.2574 | 4989.28 | 0.3321 | 391.365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -6.9665 | -27.181 | 28.0596 | 7952.2071 | 26.191 | 534.4929 | [5 empty] | 50.0269 | 51.8971 | 42.7708 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.9707 |  |  |  |  | 49.6636 | 51.6614 | 42.3709 | [7 empty] | -0.1876 | 0.1782 | 0.2588 | 4988.4921 | 0.3394 | 391.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -6.9845 | -27.1844 | 28.0673 | 7943.6361 | 26.2653 | 535.2355 | [5 empty] | 50.2279 | 52.1056 | 42.9425 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 392.4646 |  |  |  |  | 49.9697 | 51.971 | 42.6965 | [7 empty] | -0.1944 | 0.1259 | 0.2316 | 4994.5517 | 0.3006 | 392.1458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0377 | -27.3066 | 28.1989 | 7950.3937 | 26.4128 | 536.2899 | [5 empty] | 50.4298 | 52.3151 | 43.1152 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 392.9592 |  |  |  |  | 49.9871 | 51.9903 | 42.7044 | [7 empty] | -0.1941 | 0.1319 | 0.2347 | 4993.8808 | 0.3154 | 392.1917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.1599 | -27.3551 | 28.2766 | 7955.5941 | 26.4727 | 536.9152 | [5 empty] | 50.6329 | 52.5257 | 43.2888 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.4547 |  |  |  |  | 50.7903 | 52.5163 | 43.1877 | [7 empty] | 0.3314 | 0.0266 | 0.3324 | 4982.8672 | 0.3691 | 393.4327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.1772 | -27.3797 | 28.3048 | 7951.0979 | 26.5394 | 537.5858 | [5 empty] | 50.8369 | 52.7374 | 43.4632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.9511 |  |  |  |  | 50.8234 | 52.5464 | 43.1982 | [7 empty] | 0.3432 | 0.0357 | 0.345 | 4981.378 | 0.3831 | 393.5033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3133 | -27.4225 | 28.3809 | 7956.5138 | 26.593 | 538.1834 | [5 empty] | 51.042 | 52.9501 | 43.6386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.4482 |  |  |  |  | 50.9039 | 52.8106 | 43.2271 | [7 empty] | 0.0827 | 0.209 | 0.2248 | 4973.735 | 0.2063 | 394.1224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.3487 | -27.4584 | 28.4248 | 7953.9844 | 26.6688 | 538.902 | [5 empty] | 51.2481 | 53.164 | 43.8148 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.9462 |  |  |  |  | 51.2486 | 53.1505 | 43.568 | [7 empty] | 0.0951 | 0.1618 | 0.1877 | 4978.3882 | 0.1632 | 394.9149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3408 | -27.4619 | 28.4261 | 7954.9794 | 26.6099 | 538.8357 | [5 empty] | 51.4553 | 53.3789 | 43.992 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 395.445 |  |  |  |  | 51.2458 | 53.1446 | 43.5692 | [7 empty] | 0.0984 | 0.1569 | 0.1852 | 4978.7832 | 0.1725 | 394.9011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3346 | -27.4906 | 28.4523 | 7951.1454 | 26.6615 | 539.4111 | [5 empty] | 51.6636 | 53.595 | 44.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 395.9447 |  |  |  |  | 51.6074 | 53.516 | 43.9129 | [7 empty] | 0.0934 | 0.1292 | 0.1594 | 4982.0479 | 0.1388 | 395.7622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3383 | -27.5282 | 28.4896 | 7948.3311 | 26.7242 | 540.0466 | [5 empty] | 51.8729 | 53.8122 | 44.349 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.4452 |  |  |  |  | 51.9436 | 53.8738 | 44.233 | [7 empty] | 0.0699 | 0.1133 | 0.1331 | 4984.8119 | 0.1164 | 396.587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.3612 | -27.5865 | 28.5517 | 7950.6424 | 26.7763 | 540.6001 | [5 empty] | 52.0834 | 54.0304 | 44.5289 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.9465 |  |  |  |  | 51.9496 | 53.8728 | 44.2348 | [7 empty] | 0.0816 | 0.1099 | 0.1369 | 4984.688 | 0.1251 | 396.5847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.3794 | -27.6416 | 28.6097 | 7951.0256 | 26.8425 | 541.2436 | [5 empty] | 52.2948 | 54.2498 | 44.7097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 397.4486 |  |  |  |  | 52.3544 | 54.2577 | 44.6154 | [7 empty] | 0.123 | 0.0577 | 0.1359 | 4988.5917 | 0.1307 | 397.4666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4258 | -27.7714 | 28.7471 | 7956.6942 | 27.0087 | 542.4141 | [5 empty] | 52.5074 | 54.4703 | 44.8914 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 397.9516 |  |  |  |  | 52.3335 | 54.2416 | 44.6067 | [7 empty] | 0.1121 | 0.0558 | 0.1252 | 4989.2532 | 0.1342 | 397.4299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.4502 | -27.8216 | 28.8019 | 7957.3328 | 27.0644 | 543.0064 | [5 empty] | 52.7211 | 54.692 | 45.0741 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.4554 |  |  |  |  | 52.7096 | 54.6338 | 44.9514 | [7 empty] | 0.1017 | 0.0413 | 0.1098 | 4991.2859 | 0.109 | 398.3233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.4709 | -27.8787 | 28.8624 | 7959.2307 | 27.1153 | 543.5644 | [5 empty] | 52.9358 | 54.9148 | 45.2577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.96 |  |  |  |  | 52.7132 | 54.6307 | 44.9463 | [7 empty] | 0.1142 | 0.0415 | 0.1215 | 4990.7324 | 0.1431 | 398.3162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.4984 | -27.9283 | 28.9174 | 7960.249 | 27.1656 | 544.1316 | [5 empty] | 53.1517 | 55.1387 | 45.4423 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 399.4655 |  |  |  |  | 53.0594 | 54.9957 | 45.3005 | [7 empty] | 0.0882 | 0.0059 | 0.0884 | 4995.6616 | 0.1057 | 399.1428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5267 | -27.9823 | 28.9769 | 7961.8 | 27.2179 | 544.7094 | [5 empty] | 53.3687 | 55.3638 | 45.6278 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 399.9717 |  |  |  |  | 53.4441 | 55.3707 | 45.6681 | [7 empty] | 0.1117 | -0.0394 | 0.1184 | 4999.5249 | 0.1476 | 399.9872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5156 | -27.998 | 28.9892 | 7963.6183 | 27.1671 | 544.7007 | [5 empty] | 53.5868 | 55.59 | 45.8142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.4788 |  |  |  |  | 53.4363 | 55.3588 | 45.6614 | [7 empty] | 0.1172 | -0.0424 | 0.1247 | 4999.6113 | 0.1673 | 399.9605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5335 | -28.0502 | 29.0442 | 7963.9849 | 27.223 | 545.3063 | [5 empty] | 53.806 | 55.8174 | 46.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.9867 |  |  |  |  | 53.8526 | 55.8789 | 46.0453 | [7 empty] | -0.0202 | 0.0077 | 0.0216 | 5000.028 | 0.0316 | 401.1237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.5803 | -28.1657 | 29.1679 | 7966.7456 | 27.3897 | 546.5246 | [5 empty] | 54.0263 | 56.046 | 46.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 401.4955 |  |  |  |  | 53.8558 | 55.8814 | 46.0403 | [7 empty] | -0.0167 | 0.0122 | 0.0207 | 4999.3968 | 0.0512 | 401.1293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.5994 | -28.2213 | 29.2265 | 7968.6914 | 27.4316 | 547.0507 | [5 empty] | 54.2478 | 56.2757 | 46.3794 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.005 |  |  |  |  | 53.9918 | 56.1608 | 46.4099 | [7 empty] | -0.2917 | -0.0523 | 0.2964 | 5017.7106 | 0.3164 | 401.7502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6289 | -28.2772 | 29.2882 | 7970.5487 | 27.4804 | 547.6256 | [5 empty] | 54.4704 | 56.5067 | 46.5697 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.5154 |  |  |  |  | 53.9844 | 56.1444 | 46.4129 | [7 empty] | -0.2817 | -0.0654 | 0.2892 | 5018.6891 | 0.3161 | 401.7138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.655 | -28.3329 | 29.3488 | 7972.0657 | 27.5302 | 548.2101 | [5 empty] | 54.6941 | 56.7388 | 46.761 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 403.0266 |  |  |  |  | 55.1447 | 56.9695 | 46.9378 | [7 empty] | 0.4022 | -0.0423 | 0.4044 | 4987.835 | 0.4748 | 403.533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.6907 | -28.2518 | 29.2798 | 7954.1403 | 27.557 | 548.8162 | [5 empty] | 54.919 | 56.9721 | 46.9532 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 403.5386 |  |  |  |  | 55.1569 | 56.9804 | 46.9391 | [7 empty] | 0.4074 | -0.0376 | 0.4091 | 4987.1238 | 0.4745 | 403.5568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7239 | -28.3009 | 29.336 | 7955.4404 | 27.5991 | 549.3729 | [5 empty] | 55.145 | 57.2066 | 47.1465 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 404.0514 |  |  |  |  | 55.1631 | 57.0007 | 46.9554 | [7 empty] | 0.3841 | -0.0342 | 0.3857 | 4987.734 | 0.4504 | 403.6012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7329 | -28.212 | 29.2526 | 7935.0161 | 27.6263 | 549.9944 | [5 empty] | 55.3722 | 57.4423 | 47.3408 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 404.5651 |  |  |  |  | 55.279 | 57.3246 | 47.0056 | [7 empty] | 0.1037 | 0.1557 | 0.1871 | 4979.4388 | 0.1627 | 404.3089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.7522 | -28.2645 | 29.3084 | 7936.0193 | 27.6688 | 550.5576 | [5 empty] | 55.6006 | 57.6792 | 47.536 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.0796 |  |  |  |  | 55.5145 | 57.609 | 47.364 | [7 empty] | 0.0007 | 0.0807 | 0.0807 | 4991.5306 | 0.0851 | 404.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.7769 | -28.3181 | 29.3665 | 7937.0007 | 27.7156 | 551.1532 | [5 empty] | 55.8302 | 57.9173 | 47.7323 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.5948 |  |  |  |  | 55.5208 | 57.6101 | 47.3602 | [7 empty] | 0.0113 | 0.0827 | 0.0834 | 4990.8914 | 0.1145 | 404.9297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.7972 | -28.3599 | 29.4122 | 7936.7543 | 27.7515 | 551.6987 | [5 empty] | 56.0609 | 58.1567 | 47.9295 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 406.1109 |  |  |  |  | 56.3047 | 58.1899 | 47.9074 | [7 empty] | 0.3797 | -0.014 | 0.38 | 4985.9378 | 0.4324 | 406.1825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8267 | -28.4209 | 29.4789 | 7938.3354 | 27.8057 | 552.346 | [5 empty] | 56.2928 | 58.3973 | 48.1278 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 406.6278 |  |  |  |  | 56.2891 | 58.1818 | 47.8949 | [7 empty] | 0.368 | -0.0085 | 0.3681 | 4985.8378 | 0.4209 | 406.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.8501 | -28.4666 | 29.5292 | 7939.0124 | 27.8373 | 552.8732 | [5 empty] | 56.5259 | 58.6391 | 48.3271 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.1456 |  |  |  |  | 56.4159 | 58.582 | 47.9365 | [7 empty] | 0.0032 | 0.2408 | 0.2408 | 4974.9519 | 0.2464 | 407.0235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.7627 | -28.6175 | 29.6517 | 7950.1886 | 27.8758 | 553.3072 | [5 empty] | 56.7602 | 58.8821 | 48.5274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.6641 |  |  |  |  | 56.4161 | 58.5837 | 47.9299 | [7 empty] | 0.003 | 0.2464 | 0.2464 | 4974.3775 | 0.2635 | 407.0272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.7607 | -28.6121 | 29.6459 | 7949.3774 | 27.8135 | 553.3028 | [5 empty] | 56.9957 | 59.1265 | 48.7288 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 408.1834 |  |  |  |  | 56.8231 | 58.9897 | 48.3504 | [7 empty] | 0.0054 | 0.1851 | 0.1852 | 4980.6725 | 0.1913 | 407.893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.7867 | -28.6524 | 29.6916 | 7948.9262 | 27.8469 | 553.8657 | [5 empty] | 57.2325 | 59.372 | 48.9311 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 408.7036 |  |  |  |  | 57.2036 | 59.2629 | 48.7245 | [7 empty] | 0.1636 | 0.0603 | 0.1744 | 4987.1488 | 0.1736 | 408.4726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7254 | -28.841 | 29.8578 | 7959.6146 | 27.9719 | 554.8335 | [5 empty] | 57.4704 | 59.6189 | 49.1346 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.2245 |  |  |  |  | 57.5474 | 59.637 | 49.0724 | [7 empty] | 0.1233 | 0.0377 | 0.1289 | 4991.137 | 0.1297 | 409.2628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.7451 | -28.8903 | 29.9104 | 7958.8089 | 28.0193 | 555.4917 | [5 empty] | 57.7096 | 59.867 | 49.339 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.7463 |  |  |  |  | 57.5605 | 59.6463 | 49.0734 | [7 empty] | 0.1322 | 0.0412 | 0.1385 | 4990.4162 | 0.1502 | 409.2824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7394 | -28.8851 | 29.904 | 7958.5962 | 27.9463 | 555.4314 | [5 empty] | 57.9499 | 60.1163 | 49.5446 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 410.2689 |  |  |  |  | 57.9579 | 60.0631 | 49.4135 | [7 empty] | 0.1251 | 0.0443 | 0.1327 | 4990.4199 | 0.1317 | 410.1575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.7764 | -28.9354 | 29.9621 | 7959.4939 | 27.9833 | 556.0365 | [5 empty] | 58.1916 | 60.367 | 49.7511 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 410.7922 |  |  |  |  | 57.9773 | 60.0917 | 49.4391 | [7 empty] | 0.1108 | 0.0446 | 0.1194 | 4990.9647 | 0.1358 | 410.2173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8053 | -29.0279 | 30.0589 | 7959.1658 | 28.1038 | 557.1491 | [5 empty] | 58.4344 | 60.619 | 49.9588 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 411.3164 |  |  |  |  | 58.3235 | 60.4523 | 49.4648 | [7 empty] | 0.1842 | 0.2225 | 0.2888 | 4969.9446 | 0.2474 | 410.97 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -7.9515 | -29.1021 | 30.1688 | 7970.0066 | 28.1248 | 557.6618 | [5 empty] | 58.6786 | 60.8722 | 50.1675 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 411.8414 |  |  |  |  | 58.6987 | 60.843 | 49.8069 | [7 empty] | 0.1756 | 0.2089 | 0.2729 | 4971.7512 | 0.2303 | 411.781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -7.9839 | -29.1515 | 30.225 | 7970.3182 | 28.1598 | 558.2804 | [5 empty] | 58.9239 | 61.1267 | 50.3773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 412.3672 |  |  |  |  | 58.7212 | 60.8704 | 49.8174 | [7 empty] | 0.1723 | 0.2176 | 0.2775 | 4971.0132 | 0.2429 | 411.8376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -7.9779 | -29.154 | 30.2258 | 7970.0232 | 28.0983 | 558.3064 | [5 empty] | 59.1706 | 61.3826 | 50.5881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 412.8938 |  |  |  |  | 59.1289 | 61.2861 | 50.343 | [7 empty] | 0.1324 | 0.0964 | 0.1638 | 4984.938 | 0.1466 | 412.6954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1164 | -29.2217 | 30.3279 | 7979.2665 | 28.1187 | 558.839 | [5 empty] | 59.4185 | 61.6398 | 50.8001 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 413.4212 |  |  |  |  | 59.2188 | 61.575 | 50.3721 | [7 empty] | -0.1261 | 0.2724 | 0.3002 | 4977.4689 | 0.3553 | 413.2885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.1358 | -29.2789 | 30.3882 | 7981.4299 | 28.1365 | 559.3492 | [5 empty] | 59.6677 | 61.8983 | 51.0131 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 413.9494 |  |  |  |  | 59.3529 | 61.8494 | 50.7413 | [7 empty] | -0.3837 | 0.2074 | 0.4361 | 4994.2684 | 0.5422 | 413.8496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.1495 | -29.1825 | 30.299 | 7961.0661 | 28.1355 | 559.9253 | [5 empty] | 59.9181 | 62.1581 | 51.2273 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 414.4784 |  |  |  |  | 59.3732 | 61.8751 | 50.7412 | [7 empty] | -0.3853 | 0.2221 | 0.4447 | 4992.8502 | 0.5585 | 413.9022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.1767 | -29.2383 | 30.3601 | 7962.672 | 28.1589 | 560.492 | [5 empty] | 60.1699 | 62.4193 | 51.4425 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 415.0081 |  |  |  |  | 59.7711 | 62.2697 | 51.2589 | [7 empty] | -0.4077 | 0.0935 | 0.4183 | 5006.716 | 0.4989 | 414.705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.1955 | -29.1608 | 30.2905 | 7944.8389 | 28.1643 | 561.1056 | [5 empty] | 60.4229 | 62.6818 | 51.6589 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 415.5387 |  |  |  |  | 59.7801 | 62.2896 | 51.2679 | [7 empty] | -0.4225 | 0.1004 | 0.4342 | 5006.6023 | 0.5267 | 414.7453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.2529 | -29.2722 | 30.4133 | 7948.4242 | 28.2725 | 562.2176 | [5 empty] | 60.6773 | 62.9456 | 51.8763 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.0701 |  |  |  |  | 61.0244 | 63.0441 | 52.1306 | [7 empty] | 0.3697 | -0.1643 | 0.4046 | 5001.9266 | 0.4977 | 416.2679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.2772 | -29.3267 | 30.4724 | 7949.9453 | 28.2891 | 562.764 | [5 empty] | 60.9329 | 63.2108 | 52.0949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.6023 |  |  |  |  | 61.0608 | 63.0787 | 52.1662 | [7 empty] | 0.3727 | -0.1695 | 0.4094 | 5002.3285 | 0.5045 | 416.3373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3007 | -29.3844 | 30.5343 | 7951.081 | 28.3135 | 563.3695 | [5 empty] | 61.1899 | 63.4774 | 52.3146 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 417.1352 |  |  |  |  | 61.1216 | 63.3469 | 52.1743 | [7 empty] | 0.1039 | 0.0086 | 0.1042 | 4995.0544 | 0.118 | 416.8745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3359 | -29.4227 | 30.5808 | 7951.2042 | 28.3217 | 563.893 | [5 empty] | 61.4482 | 63.7454 | 52.5354 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 417.669 |  |  |  |  | 61.1937 | 63.6084 | 52.2079 | [7 empty] | -0.1434 | 0.1627 | 0.2169 | 4989.3926 | 0.2717 | 417.3964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.354 | -29.4881 | 30.6487 | 7953.1646 | 28.345 | 564.4943 | [5 empty] | 61.7078 | 64.0147 | 52.7574 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.2035 |  |  |  |  | 61.6082 | 64.0423 | 52.5799 | [7 empty] | -0.1528 | 0.1537 | 0.2168 | 4990.6806 | 0.2706 | 418.2582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.3834 | -29.5354 | 30.7021 | 7953.138 | 28.3642 | 565.0987 | [5 empty] | 61.9688 | 64.2854 | 52.9805 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.7389 |  |  |  |  | 61.597 | 64.0406 | 52.5608 | [7 empty] | -0.1637 | 0.167 | 0.2339 | 4989.7912 | 0.298 | 418.2548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.434 | -29.6466 | 30.8229 | 7956.1879 | 28.4629 | 566.212 | [5 empty] | 62.2311 | 64.5575 | 53.2048 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 419.275 |  |  |  |  | 61.6056 | 64.0435 | 52.5725 | [7 empty] | -0.1567 | 0.1598 | 0.2238 | 4990.2267 | 0.3074 | 418.2605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.3478 | -29.6651 | 30.8173 | 7949.7862 | 28.4452 | 566.5777 | [5 empty] | 62.4948 | 64.8311 | 53.4302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 419.8119 |  |  |  |  | 62.5927 | 64.7545 | 53.1384 | [7 empty] | 0.342 | 0.1081 | 0.3587 | 4976.0386 | 0.3539 | 419.6619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3197 | -29.6639 | 30.8085 | 7948.2814 | 28.3721 | 566.5766 | [5 empty] | 62.7598 | 65.106 | 53.6568 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 420.3496 |  |  |  |  | 62.6974 | 65.0472 | 53.1831 | [7 empty] | 0.1053 | 0.2689 | 0.2888 | 4969.4566 | 0.2534 | 420.2349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.366 | -29.7191 | 30.8742 | 7950.6509 | 28.3832 | 567.1409 | [5 empty] | 63.0262 | 65.3823 | 53.8845 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 420.8881 |  |  |  |  | 63.0617 | 65.4459 | 53.5416 | [7 empty] | 0.0644 | 0.2534 | 0.2615 | 4972.6281 | 0.2396 | 421.0118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.2708 | -29.7289 | 30.858 | 7942.9555 | 28.3597 | 567.4835 | [5 empty] | 63.2939 | 65.6601 | 54.1134 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 421.4274 |  |  |  |  | 63.1045 | 65.481 | 53.5844 | [7 empty] | 0.0753 | 0.2427 | 0.2542 | 4973.2597 | 0.2323 | 421.0799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.29 | -29.7749 | 30.9074 | 7942.6798 | 28.3694 | 568.0548 | [5 empty] | 63.563 | 65.9393 | 54.3435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 421.9675 |  |  |  |  | 63.5204 | 65.8849 | 53.9632 | [7 empty] | 0.1058 | 0.2076 | 0.233 | 4975.5921 | 0.1991 | 421.8624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.3206 | -29.8071 | 30.9467 | 7941.3135 | 28.3733 | 568.6086 | [5 empty] | 63.8336 | 66.2199 | 54.5748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 422.5083 |  |  |  |  | 63.9629 | 66.3306 | 54.3593 | [7 empty] | 0.1183 | 0.1863 | 0.2207 | 4977.2611 | 0.187 | 422.7212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.3456 | -29.8724 | 31.0163 | 7943.4606 | 28.3892 | 569.2133 | [5 empty] | 64.1055 | 66.502 | 54.8073 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.05 |  |  |  |  | 63.9652 | 66.3491 | 54.3681 | [7 empty] | 0.095 | 0.1935 | 0.2156 | 4977.4571 | 0.1881 | 422.7567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.3756 | -29.9304 | 31.0802 | 7945.7859 | 28.3933 | 569.7458 | [5 empty] | 64.3788 | 66.7855 | 55.0409 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.5924 |  |  |  |  | 64.3371 | 66.7532 | 54.7478 | [7 empty] | 0.0539 | 0.1676 | 0.1761 | 4981.6047 | 0.1574 | 423.5307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.3957 | -29.9726 | 31.1262 | 7945.1978 | 28.3975 | 570.3024 | [5 empty] | 64.6535 | 67.0705 | 55.2758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 424.1355 |  |  |  |  | 64.3382 | 66.7501 | 54.7441 | [7 empty] | 0.0608 | 0.1674 | 0.1781 | 4981.3594 | 0.1757 | 423.5248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.5373 | -30.0438 | 31.2332 | 7954.1812 | 28.4037 | 570.8656 | [5 empty] | 64.9296 | 67.357 | 55.5119 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 424.6795 |  |  |  |  | 64.7859 | 67.1762 | 55.15 | [7 empty] | 0.1053 | 0.1253 | 0.1637 | 4983.7984 | 0.1435 | 424.3364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.5636 | -30.0826 | 31.2777 | 7954.3817 | 28.3961 | 571.3467 | [5 empty] | 65.2072 | 67.6449 | 55.7492 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.2243 |  |  |  |  | 65.1993 | 67.6031 | 55.5191 | [7 empty] | 0.1034 | 0.1139 | 0.1539 | 4985.0203 | 0.1289 | 425.1453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.7088 | -30.1498 | 31.3824 | 7963.1007 | 28.3992 | 571.8992 | [5 empty] | 65.4862 | 67.9343 | 55.9877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.7698 |  |  |  |  | 65.2975 | 67.9265 | 55.5698 | [7 empty] | -0.1801 | 0.2903 | 0.3416 | 4978.7984 | 0.4092 | 425.7552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.7398 | -30.193 | 31.4325 | 7962.4387 | 28.4076 | 572.5072 | [5 empty] | 65.7666 | 68.2252 | 56.2274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 426.3161 |  |  |  |  | 65.3163 | 67.9386 | 55.5698 | [7 empty] | -0.166 | 0.295 | 0.3384 | 4977.8211 | 0.4079 | 425.7779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.7503 | -30.2388 | 31.4794 | 7963.0692 | 28.3976 | 572.9679 | [5 empty] | 66.0485 | 68.5176 | 56.4684 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 426.8631 |  |  |  |  | 65.7126 | 68.3654 | 55.9553 | [7 empty] | -0.1983 | 0.2763 | 0.3401 | 4980.8951 | 0.4135 | 426.5786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.7515 | -30.2476 | 31.4882 | 7963.4702 | 28.3299 | 573.0316 | [5 empty] | 66.3318 | 68.8115 | 56.7107 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.411 |  |  |  |  | 66.1507 | 68.7927 | 56.3728 | [7 empty] | -0.1733 | 0.2301 | 0.2881 | 4984.4359 | 0.3503 | 427.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.777 | -30.2804 | 31.5268 | 7961.8098 | 28.3289 | 573.5888 | [5 empty] | 66.6166 | 69.107 | 56.9541 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.9596 |  |  |  |  | 66.3056 | 69.127 | 56.7634 | [7 empty] | -0.4667 | 0.1933 | 0.5051 | 4999.0306 | 0.6102 | 427.9967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8102 | -30.3206 | 31.5746 | 7961.6467 | 28.327 | 574.1342 | [5 empty] | 66.9028 | 69.4039 | 57.1989 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 428.509 |  |  |  |  | 66.2887 | 69.1039 | 56.7757 | [7 empty] | -0.4665 | 0.1731 | 0.4976 | 5000.9615 | 0.6022 | 427.9539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.8573 | -30.4201 | 31.6833 | 7963.2984 | 28.4004 | 575.1966 | [5 empty] | 67.1905 | 69.7024 | 57.4449 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 429.0591 |  |  |  |  | 67.3364 | 69.8446 | 57.386 | [7 empty] | 0.0595 | 0.1048 | 0.1205 | 4987.7578 | 0.1069 | 429.3205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.889 | -30.4655 | 31.7358 | 7963.4576 | 28.4011 | 575.763 | [5 empty] | 67.4797 | 70.0024 | 57.6921 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 429.6101 |  |  |  |  | 67.3478 | 69.847 | 57.3986 | [7 empty] | 0.0709 | 0.0966 | 0.1198 | 4988.1187 | 0.1062 | 429.325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9162 | -30.5064 | 31.7827 | 7962.9758 | 28.3992 | 576.3169 | [5 empty] | 67.7704 | 70.304 | 57.9406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 430.1618 |  |  |  |  | 67.422 | 70.1243 | 57.4137 | [7 empty] | -0.1761 | 0.2644 | 0.3177 | 4981.4176 | 0.3839 | 429.8333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9292 | -30.5534 | 31.8314 | 7962.0517 | 28.4039 | 576.9142 | [5 empty] | 68.0626 | 70.6071 | 58.1905 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 430.7142 |  |  |  |  | 67.8606 | 70.5701 | 57.8128 | [7 empty] | -0.1699 | 0.2426 | 0.2962 | 4983.3031 | 0.357 | 430.647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.8571 | -30.6904 | 31.9429 | 7971.201 | 28.4048 | 577.3429 | [5 empty] | 68.3563 | 70.9118 | 58.4416 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 431.2674 |  |  |  |  | 67.8701 | 70.5941 | 57.8219 | [7 empty] | -0.1884 | 0.2518 | 0.3145 | 4983.127 | 0.3883 | 430.6906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.8716 | -30.7452 | 31.9996 | 7973.0051 | 28.3941 | 577.8131 | [5 empty] | 68.6516 | 71.218 | 58.694 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 431.8214 |  |  |  |  | 68.9058 | 71.3259 | 58.4048 | [7 empty] | 0.3301 | 0.1965 | 0.3841 | 4969.2212 | 0.3418 | 432.016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.7901 | -30.896 | 32.122 | 7983.8425 | 28.3941 | 578.216 | [5 empty] | 68.9483 | 71.5259 | 58.9477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 432.3762 |  |  |  |  | 68.8784 | 71.3069 | 58.4049 | [7 empty] | 0.312 | 0.1889 | 0.3647 | 4970.601 | 0.3272 | 431.9818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.8179 | -30.957 | 32.1884 | 7986.4462 | 28.3898 | 578.7342 | [5 empty] | 69.2466 | 71.8353 | 59.2027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 432.9317 |  |  |  |  | 68.9618 | 71.5997 | 58.4452 | [7 empty] | 0.0551 | 0.3485 | 0.3528 | 4965.1805 | 0.3349 | 432.509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.8394 | -30.8811 | 32.1213 | 7969.9985 | 28.3682 | 579.3072 | [5 empty] | 69.5464 | 72.1463 | 59.459 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 433.488 |  |  |  |  | 69.433 | 72.0937 | 58.857 | [7 empty] | 0.0459 | 0.3453 | 0.3484 | 4965.9189 | 0.3292 | 433.394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.8694 | -30.9379 | 32.1842 | 7972.2519 | 28.3614 | 579.8167 | [5 empty] | 69.8477 | 72.4589 | 59.7166 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.045 |  |  |  |  | 69.8775 | 72.5317 | 59.2732 | [7 empty] | 0.066 | 0.307 | 0.314 | 4968.8502 | 0.2876 | 434.1744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.8821 | -30.8546 | 32.1076 | 7955.0211 | 28.3338 | 580.3534 | [5 empty] | 70.1506 | 72.7731 | 59.9756 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.6028 |  |  |  |  | 69.9117 | 72.5658 | 59.3013 | [7 empty] | 0.068 | 0.3066 | 0.3141 | 4968.8155 | 0.2907 | 434.235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9193 | -30.9056 | 32.1669 | 7956.495 | 28.3288 | 580.8899 | [5 empty] | 70.4551 | 73.089 | 60.2359 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 435.1613 |  |  |  |  | 70.3267 | 72.9946 | 59.7055 | [7 empty] | 0.0575 | 0.2752 | 0.2812 | 4972.2003 | 0.2586 | 434.9947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.043 | -30.9848 | 32.2774 | 7966.0881 | 28.3218 | 581.3899 | [5 empty] | 70.7611 | 73.4065 | 60.4976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 435.7206 |  |  |  |  | 70.8181 | 73.4744 | 60.1094 | [7 empty] | 0.0992 | 0.2636 | 0.2816 | 4971.8424 | 0.2444 | 435.8401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.0832 | -31.0326 | 32.3346 | 7967.0226 | 28.318 | 581.9446 | [5 empty] | 71.0688 | 73.7256 | 60.7606 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.2807 |  |  |  |  | 70.9481 | 73.6704 | 60.5947 | [7 empty] | -0.0723 | 0.084 | 0.1109 | 4994.8111 | 0.136 | 436.1839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.212 | -31.1061 | 32.4414 | 7976.3318 | 28.3072 | 582.4243 | [5 empty] | 71.378 | 74.0463 | 61.0249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.8415 |  |  |  |  | 71.152 | 74.0303 | 60.5719 | [7 empty] | -0.2093 | 0.2995 | 0.3654 | 4979.8382 | 0.4368 | 436.8134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.2564 | -31.1612 | 32.507 | 7978.4638 | 28.3035 | 582.9727 | [5 empty] | 71.6888 | 74.3688 | 61.2906 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 437.403 |  |  |  |  | 71.6752 | 74.412 | 61.2814 | [7 empty] | -0.0724 | 0.037 | 0.0813 | 4999.203 | 0.0998 | 437.4782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.2414 | -31.1634 | 32.5048 | 7978.3447 | 28.2218 | 582.9504 | [5 empty] | 72.0012 | 74.6928 | 61.5577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 437.9654 |  |  |  |  | 71.9615 | 74.7915 | 61.6875 | [7 empty] | -0.2157 | -0.0021 | 0.2157 | 5008.0469 | 0.2362 | 438.1361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.2743 | -31.2078 | 32.5568 | 7978.7612 | 28.2142 | 583.4816 | [5 empty] | 72.3152 | 75.0186 | 61.8262 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 438.5284 |  |  |  |  | 71.9318 | 74.7734 | 61.6708 | [7 empty] | -0.2338 | 0.0013 | 0.2338 | 5008.3892 | 0.2626 | 438.1049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.2994 | -31.2749 | 32.6282 | 7981.5131 | 28.2127 | 584.0306 | [5 empty] | 72.6308 | 75.346 | 62.096 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 439.0922 |  |  |  |  | 72.4202 | 75.2521 | 62.3022 | [7 empty] | -0.2511 | -0.1416 | 0.2883 | 5022.26 | 0.2579 | 438.9306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.3679 | -31.3992 | 32.7669 | 7986.4623 | 28.288 | 585.1356 | [5 empty] | 72.9481 | 75.6751 | 62.3673 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 439.6568 |  |  |  |  | 72.8959 | 75.735 | 62.7381 | [7 empty] | -0.2444 | -0.165 | 0.2949 | 5024.1231 | 0.2557 | 439.7592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.39 | -31.435 | 32.8075 | 7985.5536 | 28.2756 | 585.6414 | [5 empty] | 73.267 | 76.006 | 62.6399 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 440.2221 |  |  |  |  | 72.8723 | 75.7084 | 62.7083 | [7 empty] | -0.2395 | -0.1609 | 0.2885 | 5023.5637 | 0.2595 | 439.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.4531 | -31.5429 | 32.9289 | 7987.1962 | 28.3557 | 586.8127 | [5 empty] | 73.5875 | 76.3385 | 62.914 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 440.7881 |  |  |  |  | 73.3433 | 76.1949 | 63.147 | [7 empty] | -0.2449 | -0.1825 | 0.3054 | 5025.6862 | 0.2624 | 440.544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.4798 | -31.592 | 32.9836 | 7988.0258 | 28.3467 | 587.3314 | [5 empty] | 73.9097 | 76.6727 | 63.1894 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 441.3549 |  |  |  |  | 73.835 | 76.7229 | 63.6085 | [7 empty] | -0.2763 | -0.1936 | 0.3374 | 5027.7691 | 0.2899 | 441.4398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.3795 | -31.5969 | 32.9596 | 7979.8245 | 28.3097 | 587.6605 | [5 empty] | 74.2336 | 77.0087 | 63.4663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 441.9224 |  |  |  |  | 73.8367 | 76.7167 | 63.6143 | [7 empty] | -0.2675 | -0.2014 | 0.3348 | 5028.1684 | 0.2925 | 441.4293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.3812 | -31.5983 | 32.9615 | 7980.1533 | 28.2291 | 587.6549 | [5 empty] | 74.5591 | 77.3464 | 63.7446 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 442.4907 |  |  |  |  | 74.3236 | 77.2211 | 64.053 | [7 empty] | -0.2712 | -0.214 | 0.3454 | 5029.3744 | 0.2928 | 442.2802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4104 | -31.638 | 33.0079 | 7980.7009 | 28.2106 | 588.1107 | [5 empty] | 74.8863 | 77.6858 | 64.0244 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.0597 |  |  |  |  | 74.3872 | 77.5242 | 64.058 | [7 empty] | -0.5493 | -0.03 | 0.5501 | 5022.4341 | 0.5846 | 442.789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.3189 | -31.6451 | 32.9887 | 7972.3688 | 28.1816 | 588.5051 | [5 empty] | 75.2152 | 78.027 | 64.3056 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.6295 |  |  |  |  | 74.4153 | 77.5608 | 64.0638 | [7 empty] | -0.5538 | -0.0147 | 0.554 | 5021.1915 | 0.6031 | 442.8503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.3447 | -31.6868 | 33.036 | 7972.414 | 28.169 | 589.0078 | [5 empty] | 75.5458 | 78.37 | 64.5882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 444.2 |  |  |  |  | 75.8284 | 78.4413 | 64.5658 | [7 empty] | 0.3345 | 0.0057 | 0.3346 | 4987.5876 | 0.3604 | 444.3184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.3769 | -31.7333 | 33.0897 | 7972.3675 | 28.1664 | 589.5876 | [5 empty] | 75.8781 | 78.7147 | 64.8723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 444.7712 |  |  |  |  | 75.7839 | 78.4071 | 64.5358 | [7 empty] | 0.3182 | 0.0088 | 0.3183 | 4987.8801 | 0.3487 | 444.2616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.3984 | -31.7675 | 33.1286 | 7971.0114 | 28.1546 | 590.1081 | [5 empty] | 76.2121 | 79.0612 | 65.1579 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.3431 |  |  |  |  | 76.0374 | 78.8185 | 64.5537 | [7 empty] | 0.1853 | 0.2182 | 0.2863 | 4973.7635 | 0.2401 | 444.9427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4262 | -31.8107 | 33.1779 | 7969.9044 | 28.1555 | 590.7218 | [5 empty] | 76.5478 | 79.4095 | 65.4449 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.9158 |  |  |  |  | 76.5399 | 79.3476 | 65.0273 | [7 empty] | 0.1645 | 0.1976 | 0.2571 | 4976.4226 | 0.2099 | 445.8143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.451 | -31.8481 | 33.2208 | 7969.4351 | 28.1408 | 591.2159 | [5 empty] | 76.8853 | 79.7596 | 65.7334 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 446.4893 |  |  |  |  | 76.8637 | 79.7621 | 65.4656 | [7 empty] | 0.0302 | 0.1567 | 0.1596 | 4984.8658 | 0.1458 | 446.4933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.5972 | -31.9057 | 33.3179 | 7976.9116 | 28.1278 | 591.7169 | [5 empty] | 77.2245 | 80.1115 | 66.0235 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 447.0634 |  |  |  |  | 77.344 | 80.2545 | 65.8997 | [7 empty] | 0.0314 | 0.1392 | 0.1427 | 4986.4253 | 0.1328 | 447.2961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.6331 | -31.9522 | 33.3728 | 7977.6838 | 28.1181 | 592.2418 | [5 empty] | 77.5655 | 80.4652 | 66.315 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 447.6383 |  |  |  |  | 77.368 | 80.2904 | 65.9339 | [7 empty] | 0.015 | 0.1386 | 0.1394 | 4987.066 | 0.1376 | 447.3544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.7796 | -32.0154 | 33.4758 | 7986.7991 | 28.0971 | 592.6682 | [5 empty] | 77.9082 | 80.8207 | 66.608 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 448.2139 |  |  |  |  | 77.4659 | 80.6258 | 65.9576 | [7 empty] | -0.2516 | 0.3222 | 0.4088 | 4980.0701 | 0.4889 | 447.8985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.7818 | -32.0684 | 33.5271 | 7986.6495 | 28.0911 | 593.2094 | [5 empty] | 78.2527 | 81.1781 | 66.9025 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 448.7902 |  |  |  |  | 77.9089 | 80.9831 | 66.4472 | [7 empty] | -0.1551 | 0.1938 | 0.2482 | 4988.1458 | 0.3005 | 448.4761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8215 | -32.1099 | 33.5784 | 7986.6185 | 28.0832 | 593.7578 | [5 empty] | 78.599 | 81.5373 | 67.1986 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 449.3673 |  |  |  |  | 78.4234 | 81.4748 | 67.0914 | [7 empty] | -0.1529 | 0.0524 | 0.1616 | 5000.6838 | 0.1915 | 449.267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.8386 | -32.1418 | 33.6138 | 7984.8271 | 28.0696 | 594.2697 | [5 empty] | 78.947 | 81.8984 | 67.4961 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 449.9451 |  |  |  |  | 78.4501 | 81.6482 | 67.1045 | [7 empty] | -0.3243 | 0.1507 | 0.3576 | 4997.9226 | 0.4309 | 449.5449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.8668 | -32.1828 | 33.6614 | 7984.9855 | 28.0545 | 594.7584 | [5 empty] | 79.2969 | 82.2613 | 67.7952 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 450.5236 |  |  |  |  | 79.0377 | 82.2007 | 67.6278 | [7 empty] | -0.2602 | 0.1023 | 0.2796 | 4999.992 | 0.3318 | 450.4271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.8892 | -32.239 | 33.7217 | 7986.1618 | 28.048 | 595.296 | [5 empty] | 79.6486 | 82.6261 | 68.0959 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 451.1028 |  |  |  |  | 79.5728 | 82.7466 | 68.3181 | [7 empty] | -0.3033 | -0.0326 | 0.3051 | 5013.439 | 0.3177 | 451.2935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8038 | -32.2507 | 33.708 | 7979.9513 | 28.0077 | 595.5985 | [5 empty] | 80.002 | 82.9928 | 68.3981 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 451.6828 |  |  |  |  | 79.5534 | 82.7245 | 68.3164 | [7 empty] | -0.3045 | -0.0421 | 0.3074 | 5014.3258 | 0.3211 | 451.2585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8249 | -32.3018 | 33.7629 | 7980.2292 | 28.002 | 596.1504 | [5 empty] | 80.3573 | 83.3614 | 68.7019 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 452.2634 |  |  |  |  | 80.0062 | 83.2076 | 68.7591 | [7 empty] | -0.3324 | -0.0641 | 0.3386 | 5017.2073 | 0.3413 | 452.0213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.7318 | -32.3178 | 33.7513 | 7974.0688 | 27.9641 | 596.4657 | [5 empty] | 80.7145 | 83.7319 | 69.0072 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 452.8448 |  |  |  |  | 80.5031 | 83.7031 | 69.2017 | [7 empty] | -0.3121 | -0.0861 | 0.3238 | 5018.4054 | 0.3144 | 452.7997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.7888 | -32.4353 | 33.8803 | 7978.2037 | 28.0257 | 597.4905 | [5 empty] | 81.0735 | 84.1043 | 69.3141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 453.4269 |  |  |  |  | 80.9845 | 84.2416 | 69.6605 | [7 empty] | -0.3679 | -0.0872 | 0.3781 | 5020.3736 | 0.3732 | 453.641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8207 | -32.4866 | 33.9385 | 7979.771 | 28.012 | 597.9786 | [5 empty] | 81.4343 | 84.4786 | 69.6226 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.0097 |  |  |  |  | 81.0173 | 84.2675 | 69.6889 | [7 empty] | -0.3583 | -0.0925 | 0.37 | 5020.5066 | 0.3643 | 453.6813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.8315 | -32.4816 | 33.9369 | 7978.9501 | 27.9369 | 598.0317 | [5 empty] | 81.797 | 84.8549 | 69.9327 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.5933 |  |  |  |  | 81.4744 | 84.7469 | 70.1266 | [7 empty] | -0.3743 | -0.1145 | 0.3914 | 5022.9421 | 0.3754 | 454.426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.8634 | -32.5311 | 33.9936 | 7980.3477 | 27.9224 | 598.5163 | [5 empty] | 82.1616 | 85.2331 | 70.2444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 455.1775 |  |  |  |  | 81.496 | 84.771 | 70.138 | [7 empty] | -0.3745 | -0.1096 | 0.3902 | 5022.5168 | 0.3896 | 454.4633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.8841 | -32.5799 | 34.0463 | 7980.662 | 27.9125 | 599.039 | [5 empty] | 82.528 | 85.6132 | 70.5577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 455.7625 |  |  |  |  | 82.9681 | 85.734 | 70.6355 | [7 empty] | 0.4588 | -0.0467 | 0.4611 | 4988.3817 | 0.5089 | 455.9478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9078 | -32.6405 | 34.1111 | 7982.7566 | 27.9028 | 599.5465 | [5 empty] | 82.8964 | 85.9954 | 70.8726 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 456.3481 |  |  |  |  | 82.9513 | 85.7165 | 70.615 | [7 empty] | 0.4604 | -0.0434 | 0.4624 | 4988.0436 | 0.5123 | 455.9209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -9.9363 | -32.6807 | 34.1579 | 7982.6375 | 27.8883 | 600.0449 | [5 empty] | 83.2666 | 86.3794 | 71.1892 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 456.9345 |  |  |  |  | 83.2571 | 86.1773 | 70.6886 | [7 empty] | 0.3366 | 0.1471 | 0.3673 | 4975.7996 | 0.3373 | 456.6262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -9.9333 | -32.6938 | 34.1695 | 7984.0562 | 27.811 | 600.0506 | [5 empty] | 83.6388 | 86.7655 | 71.5073 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 457.5216 |  |  |  |  | 83.3502 | 86.5573 | 70.7132 | [7 empty] | 0.0211 | 0.3517 | 0.3523 | 4968.9266 | 0.3383 | 457.2052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -9.9474 | -32.7549 | 34.2321 | 7985.8128 | 27.8011 | 600.5549 | [5 empty] | 84.0129 | 87.1536 | 71.8272 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 458.1093 |  |  |  |  | 83.7977 | 86.8981 | 71.1686 | [7 empty] | 0.1467 | 0.2355 | 0.2775 | 4974.7149 | 0.232 | 457.7226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -9.9847 | -32.7951 | 34.2814 | 7985.8517 | 27.7884 | 601.0704 | [5 empty] | 84.3889 | 87.5437 | 72.1486 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 458.6978 |  |  |  |  | 84.1953 | 87.5546 | 71.6505 | [7 empty] | -0.1668 | 0.3083 | 0.3505 | 4979.1279 | 0.4018 | 458.7143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0163 | -32.8458 | 34.3391 | 7987.2321 | 27.7748 | 601.5617 | [5 empty] | 84.7668 | 87.9357 | 72.4718 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 459.287 |  |  |  |  | 84.7438 | 88.1103 | 72.1697 | [7 empty] | -0.1625 | 0.2722 | 0.317 | 4982.1241 | 0.3687 | 459.5486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.091 | -32.9392 | 34.4503 | 7989.1401 | 27.8294 | 602.5724 | [5 empty] | 85.1467 | 88.3299 | 72.7966 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 459.8769 |  |  |  |  | 84.7062 | 88.0933 | 72.1342 | [7 empty] | -0.187 | 0.2876 | 0.343 | 4981.6368 | 0.4028 | 459.5232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1187 | -32.9895 | 34.5065 | 7990.4869 | 27.8136 | 603.0471 | [5 empty] | 85.5286 | 88.726 | 73.1231 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 460.4675 |  |  |  |  | 85.1677 | 88.5445 | 72.5769 | [7 empty] | -0.1659 | 0.2442 | 0.2953 | 4984.6691 | 0.3476 | 460.1972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.2514 | -32.9166 | 34.476 | 7981.3788 | 27.7735 | 603.5124 | [5 empty] | 85.9125 | 89.1242 | 73.4512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 461.0588 |  |  |  |  | 85.6868 | 89.0376 | 73.0617 | [7 empty] | -0.123 | 0.1941 | 0.2298 | 4987.5432 | 0.2681 | 460.9304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.271 | -32.9707 | 34.5335 | 7982.5774 | 27.7611 | 604.0082 | [5 empty] | 86.2983 | 89.5244 | 73.7811 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 461.6508 |  |  |  |  | 86.1748 | 89.5984 | 73.5229 | [7 empty] | -0.1943 | 0.2032 | 0.2812 | 4989.1912 | 0.3358 | 461.7599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.4279 | -32.9427 | 34.5538 | 7974.138 | 27.7838 | 604.9404 | [5 empty] | 86.6861 | 89.9268 | 74.1127 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.2435 |  |  |  |  | 86.364 | 90.0327 | 73.6276 | [7 empty] | -0.4502 | 0.3768 | 0.5871 | 4983.0203 | 0.6987 | 462.3991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.4611 | -32.9944 | 34.6131 | 7974.4869 | 27.7812 | 605.5245 | [5 empty] | 87.0759 | 90.3312 | 74.446 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.8368 |  |  |  |  | 86.3646 | 90.0621 | 73.6243 | [7 empty] | -0.4818 | 0.3962 | 0.6238 | 4982.4349 | 0.7437 | 462.4423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.4896 | -33.0394 | 34.6646 | 7975.5647 | 27.7609 | 605.9702 | [5 empty] | 87.4678 | 90.7376 | 74.781 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 463.4309 |  |  |  |  | 87.9558 | 91.0228 | 74.5791 | [7 empty] | 0.3875 | 0.1919 | 0.4324 | 4970.9322 | 0.3882 | 463.8463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.5253 | -33.0706 | 34.7051 | 7974.9641 | 27.741 | 606.4398 | [5 empty] | 87.8616 | 91.1462 | 75.1177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 464.0257 |  |  |  |  | 87.9112 | 90.9752 | 74.5508 | [7 empty] | 0.3869 | 0.186 | 0.4293 | 4971.44 | 0.384 | 463.777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.5357 | -33.123 | 34.7583 | 7975.0308 | 27.7329 | 606.9745 | [5 empty] | 88.2575 | 91.5569 | 75.4562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 464.6211 |  |  |  |  | 88.0672 | 91.3902 | 74.6116 | [7 empty] | 0.1185 | 0.3754 | 0.3937 | 4964.4713 | 0.3395 | 464.3796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.4643 | -33.2509 | 34.8586 | 7983.4506 | 27.7135 | 607.293 | [5 empty] | 88.6555 | 91.9697 | 75.7964 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 465.2173 |  |  |  |  | 88.6304 | 91.9685 | 75.3497 | [7 empty] | 0.0673 | 0.2366 | 0.246 | 4977.8712 | 0.2134 | 465.2155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.4907 | -33.297 | 34.9105 | 7983.9615 | 27.6988 | 607.784 | [5 empty] | 89.0555 | 92.3847 | 76.1384 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 465.8141 |  |  |  |  | 89.1557 | 92.5272 | 75.8472 | [7 empty] | 0.0411 | 0.2188 | 0.2226 | 4980.2859 | 0.2024 | 466.0185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4044 | -33.4319 | 35.0135 | 7992.6152 | 27.6808 | 608.1003 | [5 empty] | 89.4575 | 92.8018 | 76.4821 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 466.4116 |  |  |  |  | 89.5321 | 92.8199 | 75.8535 | [7 empty] | 0.2199 | 0.3242 | 0.3917 | 4965.6597 | 0.3133 | 466.4375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.4304 | -33.478 | 35.0653 | 7993.1525 | 27.6654 | 608.5861 | [5 empty] | 89.8617 | 93.221 | 76.8276 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 467.0098 |  |  |  |  | 90.1019 | 93.3916 | 76.6185 | [7 empty] | 0.179 | 0.1677 | 0.2453 | 4980.1018 | 0.2023 | 467.2524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.4783 | -33.5256 | 35.125 | 7994.1572 | 27.6559 | 609.123 | [5 empty] | 90.2679 | 93.6425 | 77.1749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 467.6087 |  |  |  |  | 90.1591 | 93.5612 | 76.613 | [7 empty] | 0.0688 | 0.261 | 0.2699 | 4975.9674 | 0.2359 | 467.4934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5027 | -33.5713 | 35.1759 | 7993.7022 | 27.6484 | 609.6767 | [5 empty] | 90.6762 | 94.0661 | 77.524 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 468.2083 |  |  |  |  | 90.7223 | 94.1468 | 77.1248 | [7 empty] | 0.0605 | 0.2453 | 0.2526 | 4977.6087 | 0.2221 | 468.3222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.4871 | -33.5753 | 35.175 | 7993.4644 | 27.5697 | 609.6803 | [5 empty] | 91.0867 | 94.4918 | 77.8749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 468.8085 |  |  |  |  | 91.2266 | 94.6697 | 77.6635 | [7 empty] | 0.0369 | 0.1891 | 0.1927 | 4983.0813 | 0.1765 | 469.0585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.5609 | -33.6663 | 35.2839 | 7995.3772 | 27.6175 | 610.6446 | [5 empty] | 91.4992 | 94.9198 | 78.2277 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 469.4094 |  |  |  |  | 91.2208 | 94.6513 | 77.6749 | [7 empty] | 0.0469 | 0.1734 | 0.1797 | 4984.0529 | 0.1667 | 469.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.5894 | -33.7209 | 35.3445 | 7996.6043 | 27.6071 | 611.1623 | [5 empty] | 91.9139 | 95.35 | 78.5822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 470.011 |  |  |  |  | 91.7388 | 95.232 | 78.153 | [7 empty] | -0.0084 | 0.1802 | 0.1804 | 4985.334 | 0.1797 | 469.8463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6172 | -33.7544 | 35.3848 | 7996.4142 | 27.5824 | 611.588 | [5 empty] | 92.3307 | 95.7824 | 78.9386 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 470.6133 |  |  |  |  | 92.378 | 95.9125 | 78.7165 | [7 empty] | -0.0312 | 0.1811 | 0.1837 | 4986.0503 | 0.1918 | 470.794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6017 | -33.7461 | 35.3723 | 7995.1945 | 27.4971 | 611.5541 | [5 empty] | 92.7497 | 96.2171 | 79.2968 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.2163 |  |  |  |  | 92.5639 | 96.2476 | 78.6802 | [7 empty] | -0.1435 | 0.3631 | 0.3904 | 4974.7484 | 0.4292 | 471.2585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.6441 | -33.7993 | 35.4358 | 7996.4032 | 27.4903 | 612.1057 | [5 empty] | 93.1709 | 96.654 | 79.6569 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.8199 |  |  |  |  | 92.8082 | 96.7014 | 79.2331 | [7 empty] | -0.4358 | 0.304 | 0.5314 | 4989.0702 | 0.6277 | 471.8853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7009 | -33.9048 | 35.5534 | 7999.4128 | 27.539 | 613.0566 | [5 empty] | 93.5942 | 97.0931 | 80.0188 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 472.4242 |  |  |  |  | 93.3509 | 97.2744 | 79.7932 | [7 empty] | -0.4659 | 0.2601 | 0.5336 | 4993.6659 | 0.6276 | 472.6729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.7272 | -33.9649 | 35.6187 | 8001.0724 | 27.5305 | 613.5822 | [5 empty] | 94.0197 | 97.5346 | 80.3826 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 473.0292 |  |  |  |  | 93.7399 | 97.7728 | 80.3214 | [7 empty] | -0.6093 | 0.2155 | 0.6463 | 5001.9468 | 0.7419 | 473.3547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.7268 | -33.9446 | 35.5992 | 7999.3803 | 27.44 | 613.5225 | [5 empty] | 94.4474 | 97.9783 | 80.7483 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 473.6348 |  |  |  |  | 93.7519 | 97.7967 | 80.3511 | [7 empty] | -0.6258 | 0.2122 | 0.6608 | 5002.7405 | 0.7558 | 473.3872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.7644 | -33.9907 | 35.6544 | 8000.8777 | 27.4191 | 613.965 | [5 empty] | 94.8774 | 98.4243 | 81.1158 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 474.2411 |  |  |  |  | 95.7638 | 98.983 | 81.3604 | [7 empty] | 0.4969 | 0.05 | 0.4994 | 4980.0164 | 0.5193 | 474.9972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.7957 | -34.0465 | 35.7171 | 8002.4202 | 27.4078 | 614.474 | [5 empty] | 95.3095 | 98.8726 | 81.4853 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 474.8481 |  |  |  |  | 95.7668 | 98.989 | 81.361 | [7 empty] | 0.4942 | 0.0527 | 0.497 | 4979.8855 | 0.5026 | 475.0053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.8249 | -34.0972 | 35.7743 | 8003.3968 | 27.3943 | 614.9718 | [5 empty] | 95.7439 | 99.3232 | 81.8567 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 475.4557 |  |  |  |  | 95.8165 | 99.1834 | 81.3596 | [7 empty] | 0.3502 | 0.1564 | 0.3836 | 4976.0838 | 0.3436 | 475.2676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.8425 | -34.1388 | 35.8193 | 8003.1544 | 27.3761 | 615.4411 | [5 empty] | 96.1805 | 99.7761 | 82.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 476.064 |  |  |  |  | 96.4003 | 99.9213 | 81.9211 | [7 empty] | 0.1944 | 0.2002 | 0.279 | 4977.5807 | 0.2248 | 476.2585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.8989 | -34.2317 | 35.9248 | 8005.3345 | 27.4149 | 616.3288 | [5 empty] | 96.6194 | 100.2314 | 82.6052 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 476.673 |  |  |  |  | 96.4092 | 99.9427 | 81.9305 | [7 empty] | 0.181 | 0.2062 | 0.2744 | 4977.5195 | 0.2263 | 476.2871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.8978 | -34.2439 | 35.9362 | 8005.8737 | 27.3452 | 616.3975 | [5 empty] | 97.0606 | 100.6891 | 82.9824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 477.2826 |  |  |  |  | 96.9348 | 100.4895 | 82.4652 | [7 empty] | 0.1606 | 0.1641 | 0.2296 | 4981.6199 | 0.1881 | 477.0171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.9168 | -34.1366 | 35.8397 | 7988.3311 | 27.2979 | 616.84 | [5 empty] | 97.504 | 101.1491 | 83.3615 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 477.8929 |  |  |  |  | 97.4013 | 101.0412 | 82.5434 | [7 empty] | 0.1564 | 0.3609 | 0.3934 | 4965.9879 | 0.3235 | 477.75 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -10.977 | -34.1139 | 35.8365 | 7976.2808 | 27.3235 | 617.7872 | [5 empty] | 97.9497 | 101.6115 | 83.7426 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 478.5039 |  |  |  |  | 97.8589 | 101.5196 | 82.9799 | [7 empty] | 0.1425 | 0.3397 | 0.3684 | 4968.1942 | 0.3038 | 478.3827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -10.999 | -34.1654 | 35.8922 | 7977.5405 | 27.3053 | 618.2441 | [5 empty] | 98.3978 | 102.0763 | 84.1256 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 479.1155 |  |  |  |  | 98.3012 | 102.124 | 83.5412 | [7 empty] | -0.0502 | 0.3305 | 0.3343 | 4975.0669 | 0.3395 | 479.1782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.1466 | -34.2263 | 35.9956 | 7985.8146 | 27.2808 | 618.6478 | [5 empty] | 98.8481 | 102.5434 | 84.5106 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 479.7277 |  |  |  |  | 98.861 | 102.6927 | 84.1773 | [7 empty] | -0.0705 | 0.2454 | 0.2553 | 4982.5611 | 0.2732 | 479.9229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.1694 | -34.2801 | 36.0538 | 7986.8978 | 27.2673 | 619.1413 | [5 empty] | 99.3008 | 103.013 | 84.8976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.3406 |  |  |  |  | 99.26 | 103.1993 | 84.7269 | [7 empty] | -0.2111 | 0.1946 | 0.2871 | 4991.0642 | 0.3406 | 480.583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.3335 | -34.3828 | 36.2025 | 7994.1907 | 27.3104 | 620.0661 | [5 empty] | 99.7558 | 103.4851 | 85.2867 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.9542 |  |  |  |  | 99.289 | 103.2138 | 84.7588 | [7 empty] | -0.1962 | 0.1823 | 0.2678 | 4991.5757 | 0.3208 | 480.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.3271 | -34.3848 | 36.2025 | 7993.9972 | 27.2325 | 620.0795 | [5 empty] | 100.2132 | 103.9595 | 85.6777 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 481.5684 |  |  |  |  | 99.811 | 103.7696 | 85.2907 | [7 empty] | -0.2284 | 0.148 | 0.2722 | 4995.3436 | 0.3232 | 481.3229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.3606 | -34.4396 | 36.265 | 7996.3312 | 27.2123 | 620.5161 | [5 empty] | 100.6729 | 104.4364 | 86.0707 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.1833 |  |  |  |  | 100.0405 | 104.2949 | 85.8204 | [7 empty] | -0.5964 | 0.1454 | 0.6139 | 5007.0749 | 0.6855 | 482.0011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.3868 | -34.4902 | 36.3212 | 7997.6895 | 27.1931 | 620.966 | [5 empty] | 101.135 | 104.9158 | 86.4658 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.7988 |  |  |  |  | 100.5308 | 104.8137 | 86.3502 | [7 empty] | -0.6281 | 0.097 | 0.6356 | 5011.9154 | 0.6939 | 482.6679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.4255 | -34.5353 | 36.3762 | 7998.1611 | 27.1797 | 621.4761 | [5 empty] | 101.5995 | 105.3977 | 86.8629 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 483.4149 |  |  |  |  | 100.9788 | 105.1713 | 86.3875 | [7 empty] | -0.4444 | 0.2048 | 0.4893 | 4997.595 | 0.5677 | 483.1258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.4473 | -34.5875 | 36.4326 | 7999.2062 | 27.1635 | 621.9502 | [5 empty] | 102.0664 | 105.882 | 87.2621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 484.0317 |  |  |  |  | 101.5405 | 105.7653 | 86.9304 | [7 empty] | -0.4676 | 0.1802 | 0.5011 | 5000.2708 | 0.5742 | 483.8834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.381 | -34.7242 | 36.5417 | 8009.0555 | 27.1394 | 622.2202 | [5 empty] | 102.5357 | 106.3689 | 87.6634 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 484.6492 |  |  |  |  | 101.5832 | 105.9662 | 86.9458 | [7 empty] | -0.6247 | 0.2767 | 0.6832 | 4997.518 | 0.7884 | 484.1387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4048 | -34.7755 | 36.5979 | 8010.2225 | 27.1215 | 622.681 | [5 empty] | 103.0074 | 106.8583 | 88.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 485.2673 |  |  |  |  | 103.6051 | 107.1284 | 88.0105 | [7 empty] | 0.4754 | 0.0797 | 0.4821 | 4979.0383 | 0.4752 | 485.6073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.3187 | -34.9131 | 36.702 | 8018.8053 | 27.103 | 622.994 | [5 empty] | 103.4816 | 107.3502 | 88.4721 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 485.886 |  |  |  |  | 103.6157 | 107.1534 | 88.0267 | [7 empty] | 0.4594 | 0.084 | 0.467 | 4979.1966 | 0.4565 | 485.6389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.3469 | -34.9572 | 36.7527 | 8019.245 | 27.0842 | 623.4587 | [5 empty] | 103.9582 | 107.8446 | 88.8796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 486.5054 |  |  |  |  | 103.7841 | 107.593 | 88.0962 | [7 empty] | 0.2026 | 0.2645 | 0.3332 | 4973.0188 | 0.2667 | 486.1906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.3469 | -34.8891 | 36.6879 | 8006.0571 | 27.0404 | 623.8714 | [5 empty] | 104.4373 | 108.3416 | 89.2892 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 487.1254 |  |  |  |  | 104.163 | 108.0749 | 88.6604 | [7 empty] | 0.0622 | 0.1977 | 0.2073 | 4982.5935 | 0.1831 | 486.793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.3942 | -34.9357 | 36.7469 | 8007.5555 | 27.022 | 624.3387 | [5 empty] | 104.9189 | 108.8412 | 89.7009 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 487.746 |  |  |  |  | 104.6124 | 108.5755 | 88.6538 | [7 empty] | 0.1068 | 0.4021 | 0.416 | 4965.3715 | 0.3597 | 487.4163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.4182 | -34.8542 | 36.6768 | 7993.0911 | 26.9826 | 624.8136 | [5 empty] | 105.403 | 109.3433 | 90.1147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 488.3673 |  |  |  |  | 105.0138 | 109.111 | 89.2066 | [7 empty] | -0.0572 | 0.3661 | 0.3706 | 4973.2323 | 0.3768 | 488.0802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.4599 | -34.8935 | 36.7272 | 7993.5234 | 26.9629 | 625.2797 | [5 empty] | 105.8895 | 109.8481 | 90.5307 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 488.9892 |  |  |  |  | 105.6068 | 109.7076 | 89.7383 | [7 empty] | -0.0432 | 0.3433 | 0.346 | 4974.6388 | 0.3463 | 488.8163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.4847 | -34.9461 | 36.7849 | 7994.6761 | 26.9468 | 625.7549 | [5 empty] | 106.3786 | 110.3555 | 90.9489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 489.6117 |  |  |  |  | 106.0338 | 110.251 | 90.3328 | [7 empty] | -0.1909 | 0.2883 | 0.3458 | 4983.4402 | 0.3939 | 489.4837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.5226 | -34.9867 | 36.8353 | 7994.7814 | 26.9302 | 626.2453 | [5 empty] | 106.8702 | 110.8654 | 91.3692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 490.2349 |  |  |  |  | 106.6577 | 110.8975 | 90.8768 | [7 empty] | -0.1916 | 0.282 | 0.3409 | 4983.9908 | 0.3885 | 490.274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.5511 | -35.0405 | 36.8954 | 7997.0984 | 26.906 | 626.6497 | [5 empty] | 107.3644 | 111.3781 | 91.7916 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 490.8587 |  |  |  |  | 107.0341 | 111.3561 | 91.4257 | [7 empty] | -0.3052 | 0.2114 | 0.3713 | 4992.9155 | 0.4337 | 490.8321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.5809 | -35.0851 | 36.947 | 7997.3141 | 26.8902 | 627.1403 | [5 empty] | 107.8611 | 111.8933 | 92.2163 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 491.4831 |  |  |  |  | 107.1218 | 111.5888 | 91.494 | [7 empty] | -0.4458 | 0.2903 | 0.532 | 4991.0913 | 0.621 | 491.1143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.608 | -35.1189 | 36.9876 | 7996.6063 | 26.8685 | 627.596 | [5 empty] | 108.3603 | 112.4113 | 92.6432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 492.1082 |  |  |  |  | 107.7225 | 112.1807 | 92.0472 | [7 empty] | -0.4211 | 0.2542 | 0.4919 | 4993.145 | 0.5725 | 491.8302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.6431 | -35.1615 | 37.0391 | 7996.8833 | 26.8514 | 628.08 | [5 empty] | 108.8622 | 112.9319 | 93.0722 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 492.7339 |  |  |  |  | 108.2898 | 112.6193 | 92.6262 | [7 empty] | -0.2892 | 0.1299 | 0.317 | 4998.743 | 0.3702 | 492.3585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.6711 | -35.2045 | 37.0887 | 7997.3776 | 26.8302 | 628.5267 | [5 empty] | 109.3666 | 113.4552 | 93.5035 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 493.3602 |  |  |  |  | 108.897 | 113.2308 | 93.2617 | [7 empty] | -0.2931 | 0.0656 | 0.3004 | 5003.8054 | 0.3361 | 493.092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7094 | -35.2418 | 37.1361 | 7997.4634 | 26.8093 | 628.9858 | [5 empty] | 109.8737 | 113.9812 | 93.937 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 493.9871 |  |  |  |  | 109.5432 | 113.9265 | 93.8726 | [7 empty] | -0.3289 | 0.0518 | 0.3329 | 5005.9365 | 0.363 | 493.922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.7366 | -35.2775 | 37.1787 | 7996.3591 | 26.7935 | 629.4906 | [5 empty] | 110.3834 | 114.5099 | 94.3728 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 494.6146 |  |  |  |  | 110.2302 | 114.5895 | 94.479 | [7 empty] | -0.2824 | 0.0166 | 0.2829 | 5007.2204 | 0.3003 | 494.7089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.7642 | -35.319 | 37.2267 | 7996.6628 | 26.7718 | 629.9358 | [5 empty] | 110.8957 | 115.0414 | 94.8108 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 495.2428 |  |  |  |  | 110.1113 | 114.4748 | 94.4015 | [7 empty] | -0.2958 | 0.01 | 0.296 | 5008.1302 | 0.3301 | 494.573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.7877 | -35.3516 | 37.265 | 7996.4032 | 26.743 | 630.3308 | [5 empty] | 111.4106 | 115.5756 | 95.251 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 495.8716 |  |  |  |  | 111.5535 | 115.4772 | 95.0369 | [7 empty] | 0.3086 | 0.0247 | 0.3096 | 4988.8819 | 0.3127 | 495.7559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.81 | -35.3916 | 37.3101 | 7995.9716 | 26.7243 | 630.8039 | [5 empty] | 111.9283 | 116.1126 | 95.6936 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 496.501 |  |  |  |  | 111.9513 | 116.059 | 95.1068 | [7 empty] | 0.1951 | 0.2372 | 0.3071 | 4976.1878 | 0.2397 | 496.4383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.8384 | -35.4326 | 37.3579 | 7995.8032 | 26.7064 | 631.2835 | [5 empty] | 112.4486 | 116.6524 | 96.1384 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 497.131 |  |  |  |  | 112.0027 | 116.2663 | 95.1376 | [7 empty] | 0.0465 | 0.3238 | 0.3271 | 4974.0822 | 0.3004 | 496.6807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -11.9197 | -35.4923 | 37.4404 | 7994.5392 | 26.7401 | 632.1935 | [5 empty] | 112.9716 | 117.1949 | 96.5856 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 497.7616 |  |  |  |  | 113.0163 | 117.2923 | 96.3016 | [7 empty] | 0.013 | 0.1733 | 0.1738 | 4986.5046 | 0.1605 | 497.8746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -11.9296 | -35.5441 | 37.4926 | 7995.1126 | 26.7218 | 632.6514 | [5 empty] | 113.4973 | 117.7403 | 97.035 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 498.3928 |  |  |  |  | 113.716 | 118.0143 | 96.9341 | [7 empty] | 0.0101 | 0.1551 | 0.1555 | 4987.9964 | 0.1522 | 498.709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -11.9333 | -35.5431 | 37.4929 | 7995.5703 | 26.6386 | 632.6175 | [5 empty] | 114.0257 | 118.2884 | 97.4868 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 499.0247 |  |  |  |  | 113.7037 | 118.0047 | 96.9239 | [7 empty] | 0.007 | 0.1567 | 0.1568 | 4987.9738 | 0.1552 | 498.698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -11.9685 | -35.5808 | 37.5398 | 7995.7421 | 26.6159 | 633.0608 | [5 empty] | 114.5568 | 118.8394 | 97.9409 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 499.6571 |  |  |  |  | 114.2816 | 118.6283 | 97.4911 | [7 empty] | -0.0306 | 0.1356 | 0.139 | 4990.6938 | 0.1485 | 499.4151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -11.9971 | -35.6311 | 37.5966 | 7996.8917 | 26.5972 | 633.5187 | [5 empty] | 115.0907 | 119.3933 | 98.3974 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.2902 |  |  |  |  | 114.4414 | 119.073 | 97.5706 | [7 empty] | -0.2893 | 0.3054 | 0.4207 | 4985.5989 | 0.4884 | 499.9244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.045 | -35.7142 | 37.6906 | 7997.9747 | 26.625 | 634.3405 | [5 empty] | 115.6274 | 119.95 | 98.8562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.9238 |  |  |  |  | 115.0334 | 119.7465 | 98.1625 | [7 empty] | -0.3621 | 0.2964 | 0.4679 | 4988.4459 | 0.5428 | 500.6925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.0763 | -35.7512 | 37.7357 | 7997.899 | 26.6021 | 634.7829 | [5 empty] | 116.1668 | 120.5096 | 99.3174 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 501.5581 |  |  |  |  | 115.6826 | 120.4507 | 98.7755 | [7 empty] | -0.4016 | 0.2853 | 0.4926 | 4990.4641 | 0.5693 | 501.4915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.105 | -35.8236 | 37.8135 | 8001.5811 | 26.5866 | 635.2361 | [5 empty] | 116.7091 | 121.0721 | 99.7809 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 502.193 |  |  |  |  | 117.4995 | 121.4312 | 99.9674 | [7 empty] | 0.5341 | -0.0172 | 0.5344 | 4985.6433 | 0.5581 | 502.5969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.1401 | -35.8816 | 37.8797 | 8004.1152 | 26.5663 | 635.6697 | [5 empty] | 117.2541 | 121.6375 | 100.2469 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 502.8284 |  |  |  |  | 117.5528 | 121.4825 | 99.9836 | [7 empty] | 0.5434 | -0.0062 | 0.5434 | 4984.5539 | 0.5602 | 502.6545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.1712 | -35.9454 | 37.9501 | 8007.6086 | 26.5428 | 636.0659 | [5 empty] | 117.8019 | 122.2058 | 100.7153 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 503.4645 |  |  |  |  | 117.746 | 122.1937 | 99.9922 | [7 empty] | 0.085 | 0.324 | 0.3349 | 4973.4999 | 0.2836 | 503.451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2081 | -36.007 | 38.0203 | 8010.1154 | 26.5277 | 636.5395 | [5 empty] | 118.3526 | 122.7771 | 101.1861 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 504.1012 |  |  |  |  | 118.3868 | 122.8671 | 100.7167 | [7 empty] | 0.0429 | 0.2489 | 0.2526 | 4980.321 | 0.2219 | 504.2012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.2306 | -36.0747 | 38.0916 | 8013.5778 | 26.5059 | 636.9444 | [5 empty] | 118.9062 | 123.3513 | 101.6594 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 504.7385 |  |  |  |  | 118.7948 | 123.2046 | 100.6875 | [7 empty] | 0.196 | 0.3726 | 0.421 | 4966.8086 | 0.333 | 504.5759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.2573 | -36.1346 | 38.1569 | 8015.6094 | 26.4891 | 637.4058 | [5 empty] | 119.4626 | 123.9285 | 102.135 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 505.3763 |  |  |  |  | 119.4868 | 123.9416 | 101.2958 | [7 empty] | 0.1741 | 0.3737 | 0.4122 | 4967.4464 | 0.3285 | 505.3908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.2782 | -36.2048 | 38.2301 | 8019.1643 | 26.4688 | 637.8192 | [5 empty] | 120.0218 | 124.5087 | 102.6132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 506.0148 |  |  |  |  | 119.9866 | 124.3672 | 101.8698 | [7 empty] | 0.2337 | 0.2613 | 0.3506 | 4974.005 | 0.2731 | 505.8593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.3127 | -36.2551 | 38.2888 | 8021.3514 | 26.4419 | 638.2058 | [5 empty] | 120.584 | 125.0919 | 103.0938 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 506.6538 |  |  |  |  | 120.4359 | 124.9785 | 102.4822 | [7 empty] | 0.0534 | 0.2333 | 0.2393 | 4981.3069 | 0.2059 | 506.5298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.349 | -36.3271 | 38.3687 | 8025.2984 | 26.4254 | 638.652 | [5 empty] | 121.1491 | 125.6781 | 103.5769 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.2934 |  |  |  |  | 121.1273 | 125.67 | 103.2396 | [7 empty] | 0.0462 | 0.1468 | 0.1539 | 4987.8876 | 0.128 | 507.2847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.3848 | -36.3849 | 38.4349 | 8027.2839 | 26.4094 | 639.1238 | [5 empty] | 121.7171 | 126.2673 | 104.0625 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.9337 |  |  |  |  | 121.2718 | 126.1711 | 103.2152 | [7 empty] | -0.255 | 0.3871 | 0.4635 | 4979.0115 | 0.5186 | 507.8293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.4349 | -36.4312 | 38.4949 | 8028.7438 | 26.3893 | 639.5794 | [5 empty] | 122.288 | 126.8596 | 104.5507 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 508.5745 |  |  |  |  | 121.7084 | 126.7516 | 103.7971 | [7 empty] | -0.4126 | 0.3589 | 0.5468 | 4985.6196 | 0.6278 | 508.4579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.4429 | -36.3432 | 38.4143 | 8014.0053 | 26.3418 | 639.9949 | [5 empty] | 122.8619 | 127.4549 | 105.0413 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.2159 |  |  |  |  | 122.2802 | 127.3434 | 104.4963 | [7 empty] | -0.4492 | 0.2657 | 0.5218 | 4993.4812 | 0.5973 | 509.0959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.4848 | -36.3865 | 38.4688 | 8014.6414 | 26.3228 | 640.4635 | [5 empty] | 123.4387 | 128.0534 | 105.5345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.8579 |  |  |  |  | 122.8845 | 127.8177 | 105.1399 | [7 empty] | -0.3299 | 0.1342 | 0.3561 | 4999.6602 | 0.4045 | 509.6054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5039 | -36.3086 | 38.4013 | 8001.2706 | 26.2794 | 640.9014 | [5 empty] | 124.0186 | 128.6549 | 106.0302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 510.5004 |  |  |  |  | 123.5624 | 128.518 | 105.7653 | [7 empty] | -0.3347 | 0.1125 | 0.353 | 5001.3757 | 0.3953 | 510.3545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.535 | -36.3547 | 38.4551 | 8001.8981 | 26.2601 | 641.3625 | [5 empty] | 124.6014 | 129.2595 | 106.5285 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.1436 |  |  |  |  | 124.2006 | 129.0014 | 106.4019 | [7 empty] | -0.1856 | -0.0153 | 0.1862 | 5006.4107 | 0.1915 | 510.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.5659 | -36.3977 | 38.5058 | 8002.5644 | 26.2367 | 641.7914 | [5 empty] | 125.1873 | 129.8672 | 107.0294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.7873 |  |  |  |  | 124.8525 | 129.7142 | 107.0857 | [7 empty] | -0.2419 | -0.0516 | 0.2474 | 5010.642 | 0.2365 | 511.6255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.6018 | -36.4404 | 38.5578 | 8002.6456 | 26.2197 | 642.2794 | [5 empty] | 125.7761 | 130.4781 | 107.5329 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 512.4316 |  |  |  |  | 126.3446 | 130.7263 | 107.4637 | [7 empty] | 0.415 | 0.0702 | 0.4209 | 4983.1742 | 0.4064 | 512.6926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.606 | -36.4378 | 38.5567 | 8002.6146 | 26.1401 | 642.272 | [5 empty] | 126.3681 | 131.0922 | 108.0389 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 513.0765 |  |  |  |  | 126.3039 | 130.699 | 107.4372 | [7 empty] | 0.3998 | 0.0739 | 0.4066 | 4983.3297 | 0.3941 | 512.6639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.6333 | -36.4792 | 38.6048 | 8002.5885 | 26.1197 | 642.7302 | [5 empty] | 126.9631 | 131.7094 | 108.5476 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 513.722 |  |  |  |  | 126.6962 | 131.3383 | 107.5214 | [7 empty] | 0.2323 | 0.2948 | 0.3754 | 4972.2509 | 0.2955 | 513.3342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.7019 | -36.5623 | 38.7058 | 8003.4343 | 26.154 | 643.6192 | [5 empty] | 127.5611 | 132.3299 | 109.059 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 514.368 |  |  |  |  | 127.3619 | 132.0117 | 108.1672 | [7 empty] | 0.2333 | 0.2529 | 0.3441 | 4975.2792 | 0.2711 | 514.0371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.7291 | -36.6035 | 38.7537 | 8003.6466 | 26.131 | 644.0552 | [5 empty] | 128.1623 | 132.9535 | 109.5729 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 515.0146 |  |  |  |  | 128.4009 | 133.0806 | 109.2019 | [7 empty] | 0.2138 | 0.1853 | 0.2829 | 4980.7326 | 0.2236 | 515.146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.7291 | -36.6116 | 38.7613 | 8004.7842 | 26.0521 | 644.035 | [5 empty] | 128.7666 | 133.5804 | 110.0896 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 515.6618 |  |  |  |  | 128.4586 | 133.4698 | 109.1357 | [7 empty] | -0.0642 | 0.3937 | 0.3989 | 4973.7056 | 0.3954 | 515.5478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.7644 | -36.6409 | 38.8006 | 8003.5908 | 26.0306 | 644.5038 | [5 empty] | 129.374 | 134.2105 | 110.6089 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.3095 |  |  |  |  | 129.129 | 133.9803 | 109.8661 | [7 empty] | 0.0748 | 0.2368 | 0.2484 | 4981.009 | 0.2085 | 516.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.7207 | -36.8136 | 38.9494 | 8011.8524 | 26.0635 | 645.2325 | [5 empty] | 129.9845 | 134.8438 | 111.1308 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.9579 |  |  |  |  | 129.782 | 134.6859 | 110.5903 | [7 empty] | 0.0192 | 0.1798 | 0.1808 | 4986.6552 | 0.1635 | 516.7964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.747 | -36.8435 | 38.9863 | 8010.8576 | 26.0376 | 645.6599 | [5 empty] | 130.5982 | 135.4805 | 111.6555 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 517.6067 |  |  |  |  | 130.5418 | 135.4924 | 111.2655 | [7 empty] | -0.0018 | 0.1772 | 0.1772 | 4987.4584 | 0.1659 | 517.6189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.7321 | -36.8459 | 38.9837 | 8010.2623 | 25.9627 | 645.6826 | [5 empty] | 131.2151 | 136.1204 | 112.1829 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.2562 |  |  |  |  | 131.176 | 136.0971 | 111.8554 | [7 empty] | 0.0373 | 0.1313 | 0.1365 | 4989.6447 | 0.1139 | 518.2326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.6578 | -36.9957 | 39.1011 | 8020.432 | 25.9419 | 645.9562 | [5 empty] | 131.8351 | 136.7637 | 112.713 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.9062 |  |  |  |  | 131.1848 | 136.1461 | 111.8828 | [7 empty] | -0.0021 | 0.1421 | 0.1421 | 4989.9771 | 0.1675 | 518.2822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.7264 | -37.0653 | 39.1893 | 8019.7647 | 25.9726 | 646.8388 | [5 empty] | 132.4584 | 137.4102 | 113.2459 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 519.5568 |  |  |  |  | 132.8598 | 137.2318 | 113.2808 | [7 empty] | 0.5851 | -0.1552 | 0.6054 | 4994.721 | 0.6592 | 519.3776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.7699 | -37.1122 | 39.2478 | 8021.0341 | 25.9518 | 647.2866 | [5 empty] | 133.0849 | 138.0601 | 113.7815 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.2079 |  |  |  |  | 133.3074 | 137.9138 | 113.3948 | [7 empty] | 0.438 | 0.0602 | 0.4422 | 4983.6191 | 0.428 | 520.0616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.7861 | -37.1629 | 39.301 | 8021.7558 | 25.9309 | 647.7253 | [5 empty] | 133.7146 | 138.7134 | 114.3199 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.8596 |  |  |  |  | 134.0309 | 138.8735 | 113.9745 | [7 empty] | 0.2581 | 0.1751 | 0.3119 | 4980.573 | 0.2536 | 521.0188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.8219 | -37.2123 | 39.3593 | 8023.0199 | 25.9102 | 648.1692 | [5 empty] | 134.3476 | 139.3701 | 114.8611 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 521.5119 |  |  |  |  | 134.2691 | 139.148 | 113.9904 | [7 empty] | 0.2668 | 0.2656 | 0.3765 | 4974.0215 | 0.2928 | 521.2916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.8518 | -37.2339 | 39.3895 | 8021.4731 | 25.8807 | 648.5766 | [5 empty] | 134.9839 | 140.0301 | 115.4051 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 522.1647 |  |  |  |  | 134.9576 | 139.9014 | 114.7372 | [7 empty] | 0.2034 | 0.218 | 0.2982 | 4979.139 | 0.2302 | 522.0376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.8825 | -37.2848 | 39.4476 | 8023.054 | 25.8572 | 648.9919 | [5 empty] | 135.6235 | 140.6936 | 115.9519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 522.818 |  |  |  |  | 135.7204 | 140.8946 | 115.4876 | [7 empty] | 0.008 | 0.2718 | 0.2719 | 4980.8119 | 0.2511 | 523.0154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -12.9174 | -37.332 | 39.5036 | 8023.7979 | 25.8383 | 649.4552 | [5 empty] | 136.2663 | 141.3605 | 116.5015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 523.472 |  |  |  |  | 135.8682 | 141.2578 | 115.5782 | [7 empty] | -0.1701 | 0.3847 | 0.4206 | 4977.8567 | 0.4493 | 523.3714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -12.9732 | -37.4134 | 39.5988 | 8024.5005 | 25.865 | 650.2847 | [5 empty] | 136.9125 | 142.0309 | 117.054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 524.1264 |  |  |  |  | 136.5293 | 141.9259 | 116.2637 | [7 empty] | -0.1752 | 0.3261 | 0.3702 | 4982.0997 | 0.4033 | 524.0241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.0086 | -37.4561 | 39.6508 | 8025.1885 | 25.8414 | 650.7126 | [5 empty] | 137.5621 | 142.7047 | 117.6093 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 524.7815 |  |  |  |  | 137.1242 | 142.6132 | 116.8809 | [7 empty] | -0.2549 | 0.3137 | 0.4042 | 4985.1662 | 0.4544 | 524.6927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.0324 | -37.5033 | 39.7032 | 8026.2476 | 25.8158 | 651.1139 | [5 empty] | 138.215 | 143.382 | 118.1675 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 525.437 |  |  |  |  | 137.7674 | 143.3595 | 117.5692 | [7 empty] | -0.347 | 0.2933 | 0.4544 | 4989.1138 | 0.5167 | 525.4153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.0323 | -37.5045 | 39.7043 | 8026.717 | 25.7357 | 651.0865 | [5 empty] | 138.8713 | 144.0628 | 118.7286 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 526.0932 |  |  |  |  | 137.7811 | 143.3739 | 117.587 | [7 empty] | -0.3482 | 0.2909 | 0.4537 | 4989.3142 | 0.5271 | 525.4292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.0608 | -37.529 | 39.7368 | 8025.5144 | 25.7059 | 651.4852 | [5 empty] | 139.5309 | 144.7471 | 119.2926 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 526.7498 |  |  |  |  | 139.6201 | 144.598 | 118.9237 | [7 empty] | 0.2863 | 0.068 | 0.2942 | 4987.5241 | 0.2744 | 526.6069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.0927 | -37.5886 | 39.8035 | 8027.7312 | 25.6866 | 651.9251 | [5 empty] | 140.194 | 145.435 | 119.8595 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 527.407 |  |  |  |  | 139.849 | 145.3753 | 118.9732 | [7 empty] | -0.1554 | 0.3762 | 0.407 | 4978.3124 | 0.4307 | 527.3501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.133 | -37.6235 | 39.8498 | 8027.6158 | 25.6628 | 652.3636 | [5 empty] | 140.8605 | 146.1265 | 120.4293 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 528.0648 |  |  |  |  | 140.5035 | 146.1065 | 119.7351 | [7 empty] | -0.2348 | 0.3178 | 0.3951 | 4984.4968 | 0.4402 | 528.0458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.1875 | -37.7074 | 39.9469 | 8028.5796 | 25.6887 | 653.1837 | [5 empty] | 141.5305 | 146.8215 | 121.0021 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 528.7231 |  |  |  |  | 141.8316 | 146.9072 | 120.4249 | [7 empty] | 0.3377 | 0.2304 | 0.4088 | 4975.1127 | 0.3284 | 528.8041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.1835 | -37.7127 | 39.9506 | 8029.0018 | 25.6127 | 653.1833 | [5 empty] | 142.2039 | 147.5201 | 121.5779 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 529.3819 |  |  |  |  | 142.089 | 147.4747 | 120.8081 | [7 empty] | 0.0518 | 0.3023 | 0.3068 | 4977.9191 | 0.264 | 529.3392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.2525 | -37.7895 | 40.0459 | 8029.3216 | 25.6408 | 654.0371 | [5 empty] | 142.8808 | 148.2223 | 122.1566 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 530.0413 |  |  |  |  | 142.4282 | 147.8301 | 120.7472 | [7 empty] | 0.1088 | 0.4438 | 0.4569 | 4966.7963 | 0.3859 | 529.6734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.2787 | -37.8205 | 40.0838 | 8028.9258 | 25.6103 | 654.4188 | [5 empty] | 143.5613 | 148.9281 | 122.7383 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 530.7012 |  |  |  |  | 143.1522 | 148.6381 | 121.5109 | [7 empty] | 0.0351 | 0.4107 | 0.4122 | 4971.0791 | 0.3688 | 530.4304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.3095 | -37.8568 | 40.1283 | 8028.6397 | 25.5861 | 654.8509 | [5 empty] | 144.2452 | 149.6377 | 123.3231 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 531.3616 |  |  |  |  | 144.3377 | 149.8365 | 122.6228 | [7 empty] | 0.0449 | 0.3556 | 0.3584 | 4974.649 | 0.3146 | 531.5463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.333 | -37.9166 | 40.1925 | 8030.8573 | 25.5639 | 655.263 | [5 empty] | 144.9327 | 150.3508 | 123.9108 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.0226 |  |  |  |  | 144.9489 | 150.5322 | 123.2678 | [7 empty] | -0.0281 | 0.3341 | 0.3353 | 4978.0877 | 0.3202 | 532.1903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.3695 | -37.9506 | 40.2367 | 8030.9904 | 25.5354 | 655.6581 | [5 empty] | 145.6237 | 151.0677 | 124.5016 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.6841 |  |  |  |  | 145.6105 | 151.2524 | 124.0147 | [7 empty] | -0.0872 | 0.277 | 0.2904 | 4983.5573 | 0.3004 | 532.8541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4013 | -38.0081 | 40.3015 | 8033.6054 | 25.5098 | 656.0424 | [5 empty] | 146.3183 | 151.7883 | 125.0955 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 533.3462 |  |  |  |  | 146.2796 | 151.9608 | 124.7362 | [7 empty] | -0.1242 | 0.2239 | 0.256 | 4988.1515 | 0.2796 | 533.5043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.4264 | -38.0816 | 40.3791 | 8037.6236 | 25.4875 | 656.4299 | [5 empty] | 147.0165 | 152.5126 | 125.6924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.0088 |  |  |  |  | 146.9534 | 152.6771 | 125.5201 | [7 empty] | -0.1732 | 0.1496 | 0.2288 | 4994.4866 | 0.2612 | 534.1588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.4604 | -38.0029 | 40.3163 | 8025.027 | 25.4439 | 656.8693 | [5 empty] | 147.7183 | 153.2406 | 126.2925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.6719 |  |  |  |  | 147.0613 | 153.1003 | 125.5897 | [7 empty] | -0.4301 | 0.2978 | 0.5231 | 4991.3065 | 0.5904 | 534.5442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.4902 | -38.0576 | 40.3778 | 8027.0548 | 25.4196 | 657.2693 | [5 empty] | 148.4238 | 153.9724 | 126.8956 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 535.3355 |  |  |  |  | 149.104 | 154.4189 | 127.0033 | [7 empty] | 0.2951 | 0.0689 | 0.303 | 4987.5816 | 0.2876 | 535.7389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.5031 | -37.9964 | 40.3244 | 8016.7993 | 25.3685 | 657.6093 | [5 empty] | 149.1329 | 154.708 | 127.5018 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 535.9996 |  |  |  |  | 149.1862 | 154.816 | 127.0024 | [7 empty] | 0.0469 | 0.2353 | 0.24 | 4982.9782 | 0.2041 | 536.0968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.5439 | -38.042 | 40.3811 | 8017.8959 | 25.3458 | 658.0396 | [5 empty] | 149.8456 | 155.4475 | 128.1112 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 536.6643 |  |  |  |  | 149.3529 | 155.294 | 127.087 | [7 empty] | -0.1972 | 0.3932 | 0.4399 | 4978.8729 | 0.4714 | 536.5266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.5638 | -38.1052 | 40.4473 | 8020.3172 | 25.3242 | 658.4494 | [5 empty] | 150.5621 | 156.1907 | 128.7237 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 537.3295 |  |  |  |  | 150.0298 | 155.9854 | 127.8217 | [7 empty] | -0.2136 | 0.3269 | 0.3905 | 4983.7557 | 0.4295 | 537.1461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.7082 | -38.0815 | 40.4737 | 8016.613 | 25.3004 | 658.9872 | [5 empty] | 151.2822 | 156.9378 | 129.3394 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 537.9953 |  |  |  |  | 151.4224 | 156.9384 | 128.4843 | [7 empty] | 0.2808 | 0.3122 | 0.4199 | 4971.862 | 0.3182 | 537.9958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.7398 | -38.1393 | 40.5387 | 8019.0141 | 25.2766 | 659.386 | [5 empty] | 152.0061 | 157.6887 | 129.9583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 538.6615 |  |  |  |  | 152.0747 | 157.611 | 129.1944 | [7 empty] | 0.2583 | 0.2509 | 0.3601 | 4976.5596 | 0.2756 | 538.5927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.8856 | -38.0933 | 40.5451 | 8012.83 | 25.2505 | 659.9376 | [5 empty] | 152.7338 | 158.4435 | 130.5804 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 539.3283 |  |  |  |  | 152.7892 | 158.3311 | 129.9895 | [7 empty] | 0.2446 | 0.1702 | 0.298 | 4982.3033 | 0.2378 | 539.2291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.8003 | -38.2283 | 40.643 | 8020.3087 | 25.2293 | 660.2308 | [5 empty] | 153.4651 | 159.2023 | 131.2057 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 539.9955 |  |  |  |  | 153.3807 | 158.939 | 130.6345 | [7 empty] | 0.2259 | 0.114 | 0.253 | 4986.5425 | 0.2152 | 539.7643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.8432 | -38.2667 | 40.6936 | 8020.9167 | 25.2034 | 660.6417 | [5 empty] | 154.2003 | 159.9649 | 131.8343 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 540.6633 |  |  |  |  | 154.1549 | 159.724 | 131.5191 | [7 empty] | 0.2036 | 0.0207 | 0.2046 | 4993.3231 | 0.2017 | 540.4527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.7575 | -38.4147 | 40.8039 | 8030.0352 | 25.1824 | 660.9118 | [5 empty] | 154.9393 | 160.7316 | 132.4661 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 541.3316 |  |  |  |  | 155.1252 | 160.8864 | 132.5352 | [7 empty] | 0.0456 | 0.0176 | 0.0488 | 4997.6518 | 0.0478 | 541.4663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.7901 | -38.4377 | 40.8366 | 8028.4729 | 25.1551 | 661.3341 | [5 empty] | 155.6821 | 161.5021 | 133.1011 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 542.0005 |  |  |  |  | 155.5053 | 161.4386 | 132.9203 | [7 empty] | -0.0925 | 0.0633 | 0.1121 | 4998.2185 | 0.1274 | 541.9454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.8205 | -38.4696 | 40.8768 | 8027.9518 | 25.1276 | 661.7409 | [5 empty] | 156.4288 | 162.2767 | 133.7395 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 542.6698 |  |  |  |  | 156.2423 | 162.2214 | 133.7192 | [7 empty] | -0.1345 | 0.0072 | 0.1347 | 5003.0045 | 0.1385 | 542.6221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.8587 | -38.5074 | 40.9253 | 8028.1278 | 25.1032 | 662.1656 | [5 empty] | 157.1793 | 163.0553 | 134.3811 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 543.3396 |  |  |  |  | 158.1155 | 163.3938 | 134.5155 | [7 empty] | 0.6179 | -0.0221 | 0.6183 | 4985.5198 | 0.6246 | 543.63 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.8868 | -38.575 | 40.9984 | 8031.3463 | 25.0816 | 662.5672 | [5 empty] | 157.9337 | 163.8379 | 135.0261 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 544.01 |  |  |  |  | 158.2918 | 163.9033 | 134.5907 | [7 empty] | 0.3661 | 0.1471 | 0.3945 | 4980.9511 | 0.3403 | 544.0659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -13.911 | -38.6394 | 41.0672 | 8034.0141 | 25.06 | 662.9736 | [5 empty] | 158.692 | 164.6245 | 135.6744 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 544.6808 |  |  |  |  | 158.9457 | 164.6026 | 135.2521 | [7 empty] | 0.3318 | 0.1173 | 0.352 | 4983.8056 | 0.309 | 544.6622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -13.9421 | -38.5567 | 41.0001 | 8021.2732 | 25.0139 | 663.3955 | [5 empty] | 159.4542 | 165.4152 | 136.3261 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 545.3522 |  |  |  |  | 159.4835 | 165.2512 | 135.3347 | [7 empty] | 0.319 | 0.2972 | 0.436 | 4972.4608 | 0.3336 | 545.2132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -13.9725 | -38.6235 | 41.0732 | 8024.9766 | 24.988 | 663.7565 | [5 empty] | 160.2204 | 166.21 | 136.9811 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 546.024 |  |  |  |  | 160.1478 | 165.9381 | 136.0811 | [7 empty] | 0.2915 | 0.2288 | 0.3706 | 4977.6469 | 0.2909 | 545.7945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.0234 | -38.605 | 41.0731 | 8014.9863 | 24.9936 | 664.5653 | [5 empty] | 160.9905 | 167.0089 | 137.6395 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 546.6964 |  |  |  |  | 160.8117 | 166.6292 | 136.8264 | [7 empty] | 0.2605 | 0.1631 | 0.3073 | 4982.7384 | 0.2527 | 546.3772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.0292 | -38.6078 | 41.0777 | 8015.2233 | 24.9211 | 664.5872 | [5 empty] | 161.7646 | 167.812 | 138.3014 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 547.3693 |  |  |  |  | 162.075 | 168.0189 | 137.7314 | [7 empty] | 0.2242 | 0.2609 | 0.344 | 4977.4028 | 0.2604 | 547.5421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.0664 | -38.6492 | 41.1294 | 8015.7196 | 24.8974 | 665.0121 | [5 empty] | 162.5427 | 168.6192 | 138.9666 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 548.0426 |  |  |  |  | 162.2742 | 168.5781 | 137.8019 | [7 empty] | -0.04 | 0.4471 | 0.4488 | 4972.1417 | 0.4228 | 548.0084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.1251 | -38.7733 | 41.2661 | 8020.7367 | 24.9299 | 665.8363 | [5 empty] | 163.3249 | 169.4306 | 139.6353 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 548.7165 |  |  |  |  | 162.466 | 169.0358 | 138.4131 | [7 empty] | -0.3157 | 0.3905 | 0.5022 | 4982.7868 | 0.5565 | 548.389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.1609 | -38.8447 | 41.3454 | 8024.5331 | 24.9094 | 666.2411 | [5 empty] | 164.1111 | 170.2462 | 140.3075 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 549.3908 |  |  |  |  | 163.7554 | 170.1886 | 139.9463 | [7 empty] | -0.2365 | 0.1523 | 0.2812 | 4996.1632 | 0.3158 | 549.3433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.1714 | -38.8434 | 41.3478 | 8024.3576 | 24.8378 | 666.2757 | [5 empty] | 164.9013 | 171.066 | 140.9831 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.0657 |  |  |  |  | 163.9039 | 170.507 | 140.0828 | [7 empty] | -0.3672 | 0.2178 | 0.4269 | 4995.2494 | 0.482 | 549.6058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.1979 | -38.8947 | 41.4051 | 8025.1527 | 24.8186 | 666.7261 | [5 empty] | 165.6957 | 171.89 | 141.6623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.741 |  |  |  |  | 165.9486 | 171.8148 | 141.4788 | [7 empty] | 0.3273 | 0.0048 | 0.3273 | 4991.4301 | 0.3253 | 550.6795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.2581 | -38.9647 | 41.4914 | 8024.454 | 24.8418 | 667.5558 | [5 empty] | 166.4941 | 172.7183 | 142.3449 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 551.4169 |  |  |  |  | 166.5139 | 172.4996 | 141.5086 | [7 empty] | 0.3207 | 0.2115 | 0.3841 | 4978.3823 | 0.3069 | 551.2387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.3003 | -39.0133 | 41.5516 | 8025.7065 | 24.8206 | 667.9916 | [5 empty] | 167.2967 | 173.5509 | 143.0311 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.0932 |  |  |  |  | 167.2379 | 173.2627 | 142.2974 | [7 empty] | 0.2839 | 0.1541 | 0.323 | 4983.0059 | 0.2677 | 551.8594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.302 | -39.0125 | 41.5514 | 8025.2699 | 24.7493 | 668.0253 | [5 empty] | 168.1035 | 174.3878 | 143.7208 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.77 |  |  |  |  | 167.8398 | 173.9846 | 142.3755 | [7 empty] | 0.2754 | 0.3531 | 0.4478 | 4970.5928 | 0.3391 | 552.4443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.4358 | -39.0614 | 41.6436 | 8031.0552 | 24.7189 | 668.3688 | [5 empty] | 168.9144 | 175.2291 | 144.4141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 553.4473 |  |  |  |  | 168.9125 | 175.2538 | 143.4929 | [7 empty] | 0.1219 | 0.344 | 0.3649 | 4975.085 | 0.2898 | 553.4672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.4719 | -39.0944 | 41.687 | 8030.4977 | 24.6945 | 668.7998 | [5 empty] | 169.7295 | 176.0746 | 145.111 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.1251 |  |  |  |  | 169.6868 | 176.0568 | 144.3165 | [7 empty] | 0.0968 | 0.2845 | 0.3005 | 4979.5178 | 0.2398 | 554.1108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.629 | -39.2206 | 41.86 | 8039.6462 | 24.7235 | 669.5884 | [5 empty] | 170.5488 | 176.9246 | 145.8115 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.8034 |  |  |  |  | 170.0901 | 176.6727 | 144.6733 | [7 empty] | -0.0577 | 0.3613 | 0.3658 | 4978.5396 | 0.3543 | 554.6027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.6511 | -39.1457 | 41.7976 | 8027.9716 | 24.6752 | 669.9727 | [5 empty] | 171.3724 | 177.779 | 146.5156 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 555.4822 |  |  |  |  | 170.8456 | 177.4446 | 145.5151 | [7 empty] | -0.0786 | 0.285 | 0.2957 | 4983.909 | 0.2998 | 555.2169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.6839 | -39.2153 | 41.8743 | 8031.0221 | 24.6578 | 670.4076 | [5 empty] | 172.2002 | 178.6377 | 147.2234 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.1614 |  |  |  |  | 171.6139 | 178.2323 | 146.3889 | [7 empty] | -0.1045 | 0.2026 | 0.228 | 4989.7789 | 0.2482 | 555.8411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.7143 | -39.126 | 41.8013 | 8017.7471 | 24.6109 | 670.8302 | [5 empty] | 173.0323 | 179.501 | 147.9348 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.8411 |  |  |  |  | 172.3714 | 179.3908 | 147.0399 | [7 empty] | -0.3898 | 0.3532 | 0.526 | 4987.3861 | 0.5848 | 556.7546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.7423 | -39.1977 | 41.8783 | 8021.1998 | 24.5908 | 671.2348 | [5 empty] | 173.8688 | 180.3687 | 148.6499 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 557.5213 |  |  |  |  | 173.0431 | 180.0765 | 147.7734 | [7 empty] | -0.4048 | 0.2911 | 0.4986 | 4991.6775 | 0.5562 | 557.2927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.6719 | -39.3624 | 42.0079 | 8032.2465 | 24.5737 | 671.507 | [5 empty] | 174.7095 | 181.2408 | 149.3687 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.202 |  |  |  |  | 175.6669 | 181.6599 | 149.388 | [7 empty] | 0.5571 | 0.0501 | 0.5593 | 4983.1232 | 0.5378 | 558.5279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.6949 | -39.4215 | 42.0713 | 8034.4161 | 24.5495 | 671.8933 | [5 empty] | 175.5546 | 182.1175 | 150.0912 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.8831 |  |  |  |  | 175.7614 | 182.124 | 149.3575 | [7 empty] | 0.2958 | 0.2379 | 0.3796 | 4977.8306 | 0.2923 | 558.8882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.636 | -39.5609 | 42.1815 | 8042.9615 | 24.5308 | 672.1913 | [5 empty] | 176.4041 | 182.9987 | 150.8175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 559.5648 |  |  |  |  | 176.5778 | 182.9647 | 150.2655 | [7 empty] | 0.2679 | 0.1606 | 0.3123 | 4983.3764 | 0.2513 | 559.5385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.6643 | -39.6433 | 42.2685 | 8047.7115 | 24.5109 | 672.5775 | [5 empty] | 177.2579 | 183.8845 | 151.5475 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 560.2469 |  |  |  |  | 177.2415 | 183.6609 | 150.9885 | [7 empty] | 0.238 | 0.1086 | 0.2615 | 4987.3795 | 0.2214 | 560.075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.6658 | -39.6487 | 42.2741 | 8047.9843 | 24.4412 | 672.6048 | [5 empty] | 178.1162 | 184.7749 | 152.2813 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 560.9294 |  |  |  |  | 177.8752 | 184.4226 | 151.1047 | [7 empty] | 0.2231 | 0.2999 | 0.3737 | 4975.8765 | 0.282 | 560.6597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.6947 | -39.5761 | 42.2162 | 8036.4875 | 24.3964 | 673.0173 | [5 empty] | 178.9789 | 185.6699 | 153.0189 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 561.6125 |  |  |  |  | 179.1856 | 185.8056 | 152.2994 | [7 empty] | 0.1933 | 0.282 | 0.3419 | 4977.7834 | 0.2559 | 561.7158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.7273 | -39.6267 | 42.2749 | 8037.7122 | 24.3743 | 673.4359 | [5 empty] | 179.8461 | 186.5695 | 153.7603 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 562.296 |  |  |  |  | 179.9695 | 186.6449 | 153.2193 | [7 empty] | 0.1359 | 0.2045 | 0.2455 | 4984.0085 | 0.1841 | 562.3531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.7502 | -39.5285 | 42.1909 | 8023.3953 | 24.3251 | 673.8516 | [5 empty] | 180.7178 | 187.4737 | 154.5055 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 562.98 |  |  |  |  | 180.6527 | 187.5968 | 153.5948 | [7 empty] | -0.0146 | 0.3735 | 0.3738 | 4977.2703 | 0.3428 | 563.0728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.7877 | -39.5808 | 42.253 | 8024.4027 | 24.3081 | 674.317 | [5 empty] | 181.594 | 188.3827 | 155.2546 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 563.6644 |  |  |  |  | 180.7812 | 187.916 | 153.6914 | [7 empty] | -0.1511 | 0.4518 | 0.4764 | 4975.7707 | 0.4854 | 563.3134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -14.9363 | -39.6249 | 42.3465 | 8029.23 | 24.2847 | 674.7301 | [5 empty] | 182.4747 | 189.2963 | 156.0076 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 564.3493 |  |  |  |  | 182.9152 | 189.2486 | 155.3592 | [7 empty] | 0.5261 | 0.1546 | 0.5483 | 4977.7342 | 0.4843 | 564.3136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -14.9673 | -39.6665 | 42.3964 | 8029.4929 | 24.2609 | 675.1469 | [5 empty] | 183.36 | 190.2147 | 156.7644 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.0347 |  |  |  |  | 183.1354 | 189.8423 | 155.4618 | [7 empty] | 0.2676 | 0.3286 | 0.4238 | 4973.3318 | 0.318 | 564.7571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.091 | -39.7129 | 42.4836 | 8034.1859 | 24.2335 | 675.5152 | [5 empty] | 184.2498 | 191.1378 | 157.5252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.7205 |  |  |  |  | 183.8347 | 190.5717 | 156.2655 | [7 empty] | 0.2337 | 0.2584 | 0.3484 | 4978.4855 | 0.2682 | 565.3003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.1317 | -39.7624 | 42.5442 | 8035.6373 | 24.2108 | 675.9273 | [5 empty] | 185.1443 | 192.0657 | 158.2899 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 566.4068 |  |  |  |  | 185.2043 | 192.0882 | 157.2942 | [7 empty] | 0.1831 | 0.3437 | 0.3894 | 4974.5677 | 0.2946 | 566.4234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.0414 | -39.7682 | 42.5177 | 8029.6253 | 24.1659 | 676.2003 | [5 empty] | 186.0434 | 192.9984 | 159.0586 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.0936 |  |  |  |  | 185.9549 | 192.8795 | 158.185 | [7 empty] | 0.1369 | 0.2625 | 0.2961 | 4980.6636 | 0.225 | 567.0062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.0884 | -39.8155 | 42.5786 | 8030.6497 | 24.1464 | 676.648 | [5 empty] | 186.9471 | 193.9359 | 159.8313 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.7808 |  |  |  |  | 186.6756 | 193.6922 | 158.7181 | [7 empty] | 0.1012 | 0.3157 | 0.3315 | 4978.3174 | 0.2653 | 567.6024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -14.9941 | -39.8238 | 42.553 | 8025.4204 | 24.0968 | 676.8668 | [5 empty] | 187.8555 | 194.8783 | 160.6079 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 568.4685 |  |  |  |  | 187.4709 | 194.5306 | 159.6344 | [7 empty] | 0.0566 | 0.2396 | 0.2462 | 4984.0438 | 0.2057 | 568.2151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.033 | -39.871 | 42.6109 | 8025.8822 | 24.0794 | 677.3354 | [5 empty] | 188.7686 | 195.8256 | 161.3886 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 569.1566 |  |  |  |  | 188.9848 | 196.121 | 161.0875 | [7 empty] | 0.0189 | 0.1923 | 0.1933 | 4987.8615 | 0.1707 | 569.3706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.0993 | -39.9386 | 42.6975 | 8024.474 | 24.1053 | 678.2064 | [5 empty] | 189.6865 | 196.7777 | 162.1733 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 569.8451 |  |  |  |  | 189.0995 | 196.6382 | 161.1365 | [7 empty] | -0.2628 | 0.3631 | 0.4482 | 4984.2383 | 0.4855 | 569.7444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.1272 | -39.977 | 42.7434 | 8024.3233 | 24.0808 | 678.6194 | [5 empty] | 190.6091 | 197.7348 | 162.9621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 570.5342 |  |  |  |  | 189.8039 | 197.3396 | 161.9444 | [7 empty] | -0.2707 | 0.2815 | 0.3905 | 4989.3836 | 0.4325 | 570.25 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.1641 | -40.0176 | 42.7944 | 8024.4327 | 24.0589 | 679.0544 | [5 empty] | 191.5364 | 198.6968 | 163.7549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 571.2237 |  |  |  |  | 191.3446 | 198.988 | 163.6725 | [7 empty] | -0.3646 | 0.1613 | 0.3987 | 4998.9042 | 0.4355 | 571.4317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.199 | -40.0542 | 42.8409 | 8024.7409 | 24.0308 | 679.4336 | [5 empty] | 192.4686 | 199.6638 | 164.5519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 571.9136 |  |  |  |  | 192.1541 | 199.8008 | 164.7565 | [7 empty] | -0.4005 | 0.0191 | 0.4009 | 5008.3453 | 0.4016 | 572.011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.2315 | -40.092 | 42.8879 | 8024.3147 | 24.0092 | 679.8768 | [5 empty] | 193.4056 | 200.6358 | 165.353 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 572.604 |  |  |  |  | 192.3458 | 200.3215 | 165.1203 | [7 empty] | -0.6593 | 0.0756 | 0.6637 | 5011.0618 | 0.6748 | 572.3811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.2718 | -40.1226 | 42.9308 | 8023.7863 | 23.9835 | 680.2905 | [5 empty] | 194.3474 | 201.6129 | 166.1582 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 573.2948 |  |  |  |  | 194.3213 | 201.6848 | 164.8642 | [7 empty] | 0.111 | 0.4622 | 0.4753 | 4969.7024 | 0.3867 | 573.3455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.2997 | -40.1616 | 42.9771 | 8023.5534 | 23.9602 | 680.7129 | [5 empty] | 195.2941 | 202.595 | 166.9676 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 573.986 |  |  |  |  | 194.6072 | 201.9929 | 165.1546 | [7 empty] | 0.0961 | 0.4508 | 0.4609 | 4970.7464 | 0.3845 | 573.5626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.4429 | -40.206 | 43.0698 | 8028.7102 | 23.9325 | 681.0741 | [5 empty] | 196.2457 | 203.5822 | 167.7812 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 574.6777 |  |  |  |  | 195.8221 | 203.2516 | 166.6205 | [7 empty] | 0.0361 | 0.3065 | 0.3086 | 4980.8178 | 0.2663 | 574.4465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.4686 | -40.2632 | 43.1324 | 8030.6822 | 23.9088 | 681.4579 | [5 empty] | 197.2022 | 204.5744 | 168.5989 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 575.3699 |  |  |  |  | 196.5829 | 204.0198 | 167.4213 | [7 empty] | 0.0296 | 0.248 | 0.2498 | 4984.4854 | 0.2218 | 574.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.6278 | -40.3432 | 43.2643 | 8035.3382 | 23.9244 | 682.1964 | [5 empty] | 198.1637 | 205.5719 | 169.421 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 576.0625 |  |  |  |  | 197.5286 | 205.3683 | 168.4334 | [7 empty] | -0.259 | 0.3188 | 0.4108 | 4987.0633 | 0.4475 | 575.9214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.6341 | -40.3586 | 43.281 | 8037.1015 | 23.8561 | 682.1974 | [5 empty] | 199.1302 | 206.5744 | 170.2472 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 576.7555 |  |  |  |  | 198.269 | 206.1396 | 169.288 | [7 empty] | -0.2919 | 0.2463 | 0.3819 | 4992.1594 | 0.4242 | 576.4553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.66 | -40.3925 | 43.3219 | 8036.7622 | 23.828 | 682.5783 | [5 empty] | 200.1016 | 207.5822 | 171.0778 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 577.449 |  |  |  |  | 199.0608 | 206.9809 | 170.1651 | [7 empty] | -0.3334 | 0.1875 | 0.3825 | 4996.6333 | 0.4246 | 577.0356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.6867 | -40.4484 | 43.3837 | 8038.6123 | 23.8042 | 682.9617 | [5 empty] | 201.0781 | 208.5952 | 171.9126 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 578.1429 |  |  |  |  | 201.7504 | 208.6539 | 171.5521 | [7 empty] | 0.578 | 0.0665 | 0.5818 | 4982.6121 | 0.5453 | 578.183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.7204 | -40.4713 | 43.4172 | 8037.1962 | 23.7763 | 683.3629 | [5 empty] | 202.0596 | 209.6134 | 172.7518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 578.8372 |  |  |  |  | 201.784 | 209.0694 | 171.4737 | [7 empty] | 0.3263 | 0.2439 | 0.4074 | 4978.0068 | 0.3183 | 578.4667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.7383 | -40.5212 | 43.4702 | 8038.4696 | 23.7488 | 683.7184 | [5 empty] | 203.0462 | 210.6369 | 173.5953 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 579.532 |  |  |  |  | 203.2775 | 210.7371 | 172.5518 | [7 empty] | 0.2702 | 0.3515 | 0.4433 | 4973.0604 | 0.3267 | 579.5999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.7693 | -40.463 | 43.4272 | 8028.9707 | 23.7055 | 684.1115 | [5 empty] | 204.0379 | 211.6657 | 174.4431 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 580.2272 |  |  |  |  | 203.9594 | 211.5056 | 172.9889 | [7 empty] | 0.2475 | 0.4208 | 0.4882 | 4969.5646 | 0.3635 | 580.1192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.8001 | -40.527 | 43.498 | 8031.614 | 23.6845 | 684.5069 | [5 empty] | 205.0348 | 212.6998 | 175.2954 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 580.9228 |  |  |  |  | 204.7771 | 212.3573 | 173.9478 | [7 empty] | 0.2084 | 0.337 | 0.3962 | 4975.4143 | 0.2962 | 580.6928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.8287 | -40.4566 | 43.4429 | 8020.8227 | 23.6393 | 684.903 | [5 empty] | 206.0368 | 213.7392 | 176.1521 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 581.6189 |  |  |  |  | 205.5195 | 213.1301 | 174.818 | [7 empty] | 0.1736 | 0.2611 | 0.3135 | 4980.6848 | 0.2405 | 581.2114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.8572 | -40.5232 | 43.5153 | 8024.2888 | 23.6138 | 685.2447 | [5 empty] | 207.0439 | 214.7841 | 177.0132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 582.3154 |  |  |  |  | 207.0851 | 214.7812 | 176.6268 | [7 empty] | 0.0894 | 0.1187 | 0.1486 | 4990.9951 | 0.1098 | 582.3135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.7938 | -40.6553 | 43.6153 | 8032.0941 | 23.591 | 685.4967 | [5 empty] | 208.0563 | 215.8343 | 177.8787 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.0123 |  |  |  |  | 207.8736 | 215.6151 | 177.531 | [7 empty] | 0.0466 | 0.0505 | 0.0687 | 4995.9752 | 0.0558 | 582.8671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.8143 | -40.7097 | 43.6735 | 8033.4062 | 23.5685 | 685.8921 | [5 empty] | 209.074 | 216.89 | 178.7487 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.7097 |  |  |  |  | 208.4951 | 216.8886 | 178.981 | [7 empty] | -0.5093 | -0.0131 | 0.5095 | 5012.4498 | 0.4934 | 583.7087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.7496 | -40.87 | 43.7996 | 8043.9484 | 23.5513 | 686.145 | [5 empty] | 210.0969 | 217.9511 | 179.6233 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 584.4074 |  |  |  |  | 208.6705 | 217.2115 | 179.5412 | [7 empty] | -0.6613 | -0.0924 | 0.6677 | 5020.5805 | 0.6229 | 583.9214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.7857 | -40.8944 | 43.8354 | 8042.4272 | 23.5265 | 686.5714 | [5 empty] | 211.1251 | 219.0177 | 180.5023 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 585.1056 |  |  |  |  | 210.8183 | 218.6715 | 179.1011 | [7 empty] | 0.1743 | 0.3521 | 0.3929 | 4975.61 | 0.298 | 584.8793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.8208 | -40.9242 | 43.8758 | 8041.4243 | 23.5025 | 686.9965 | [5 empty] | 212.1586 | 220.0899 | 181.3859 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 585.8042 |  |  |  |  | 211.9371 | 219.9628 | 179.6478 | [7 empty] | 0.1408 | 0.5285 | 0.5469 | 4966.2779 | 0.4374 | 585.7216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.8603 | -40.9571 | 43.9207 | 8041.2267 | 23.4765 | 687.3931 | [5 empty] | 213.1974 | 221.1676 | 182.2741 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 586.5033 |  |  |  |  | 212.7037 | 220.7448 | 180.6715 | [7 empty] | 0.0994 | 0.4059 | 0.4179 | 4974.3049 | 0.3399 | 586.2294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.8854 | -41.0155 | 43.9843 | 8043.5213 | 23.4515 | 687.7509 | [5 empty] | 214.2416 | 222.2509 | 183.1669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 587.2027 |  |  |  |  | 214.3306 | 222.4975 | 182.4833 | [7 empty] | -0.0017 | 0.2948 | 0.2948 | 4983.046 | 0.2644 | 587.3616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -15.9246 | -41.0595 | 44.0395 | 8043.979 | 23.4309 | 688.1819 | [5 empty] | 215.2913 | 223.3397 | 184.0643 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 587.9026 |  |  |  |  | 215.0421 | 223.2285 | 183.3346 | [7 empty] | -0.0296 | 0.2153 | 0.2173 | 4988.2696 | 0.2049 | 587.8312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -15.9437 | -40.9735 | 43.9662 | 8032.008 | 23.3781 | 688.5233 | [5 empty] | 216.3463 | 224.4342 | 184.9663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 588.6029 |  |  |  |  | 215.889 | 224.1349 | 184.345 | [7 empty] | -0.0866 | 0.135 | 0.1604 | 4994.1876 | 0.174 | 588.4117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -15.9445 | -40.983 | 43.9754 | 8033.0239 | 23.3106 | 688.5193 | [5 empty] | 217.4069 | 225.5344 | 185.873 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 589.3036 |  |  |  |  | 217.4494 | 225.7837 | 185.8986 | [7 empty] | -0.1358 | 0.0767 | 0.1559 | 4998.6572 | 0.1726 | 589.462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -15.9755 | -41.0081 | 44.01 | 8031.4661 | 23.2856 | 688.9399 | [5 empty] | 218.4729 | 226.6403 | 186.7844 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.0047 |  |  |  |  | 218.1958 | 226.641 | 186.453 | [7 empty] | -0.1795 | 0.1322 | 0.2229 | 4996.4663 | 0.2452 | 590.0052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.0389 | -40.9414 | 43.9709 | 8017.8294 | 23.2764 | 689.7086 | [5 empty] | 219.5444 | 227.7518 | 187.7005 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.7062 |  |  |  |  | 218.9071 | 227.3847 | 187.3744 | [7 empty] | -0.2248 | 0.0367 | 0.2277 | 5002.9539 | 0.2368 | 590.4749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.0644 | -41.0006 | 44.0353 | 8020.066 | 23.2528 | 690.0763 | [5 empty] | 220.6215 | 228.8692 | 188.6213 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 591.4082 |  |  |  |  | 219.5175 | 228.6593 | 188.8226 | [7 empty] | -0.7722 | -0.0228 | 0.7726 | 5018.6502 | 0.7404 | 591.2766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.0749 | -41.0054 | 44.0436 | 8020.5651 | 23.1879 | 690.104 | [5 empty] | 221.7041 | 229.9923 | 189.5469 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.1105 |  |  |  |  | 220.3141 | 229.5286 | 189.4134 | [7 empty] | -0.787 | 0.0203 | 0.7873 | 5016.4834 | 0.7692 | 591.821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.0989 | -41.0448 | 44.0891 | 8020.7196 | 23.1616 | 690.4795 | [5 empty] | 222.7923 | 231.1212 | 190.4773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.8133 |  |  |  |  | 222.6462 | 230.8052 | 188.9738 | [7 empty] | 0.2905 | 0.3668 | 0.4679 | 4972.7297 | 0.3435 | 592.6169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.1749 | -41.1391 | 44.2046 | 8023.022 | 23.1838 | 691.2687 | [5 empty] | 223.8862 | 232.256 | 191.4125 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 593.5164 |  |  |  |  | 224.1312 | 232.2027 | 190.5494 | [7 empty] | 0.3432 | 0.2212 | 0.4083 | 4979.8422 | 0.3181 | 593.4835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.2351 | -41.2112 | 44.2938 | 8022.8591 | 23.1998 | 692.0373 | [5 empty] | 224.9857 | 233.3966 | 192.3526 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 594.22 |  |  |  |  | 224.9212 | 233.0433 | 191.4027 | [7 empty] | 0.3053 | 0.1736 | 0.3512 | 4983.3976 | 0.2812 | 594.0024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.2288 | -41.2209 | 44.3005 | 8023.9878 | 23.1304 | 692.0033 | [5 empty] | 226.0909 | 234.5431 | 193.2975 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 594.924 |  |  |  |  | 226.5928 | 234.7843 | 193.5187 | [7 empty] | 0.2096 | -0.0342 | 0.2124 | 4997.2813 | 0.2189 | 595.0716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.2625 | -41.2527 | 44.3425 | 8023.4817 | 23.1048 | 692.3985 | [5 empty] | 227.2019 | 235.6956 | 194.2473 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 595.6283 |  |  |  |  | 227.3753 | 235.5612 | 194.517 | [7 empty] | 0.189 | -0.1464 | 0.2391 | 5004.081 | 0.2624 | 595.5463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.3018 | -41.2844 | 44.3863 | 8023.024 | 23.0802 | 692.8039 | [5 empty] | 228.3186 | 236.854 | 195.202 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 596.3331 |  |  |  |  | 228.1647 | 236.4812 | 195.1032 | [7 empty] | 0.1343 | -0.084 | 0.1584 | 5001.7646 | 0.177 | 596.1067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.3325 | -41.328 | 44.4382 | 8023.9089 | 23.0541 | 693.1693 | [5 empty] | 229.441 | 238.0184 | 196.1616 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 597.0383 |  |  |  |  | 229.7426 | 238.1565 | 196.7048 | [7 empty] | 0.0761 | -0.1467 | 0.1653 | 5006.5708 | 0.1729 | 597.1217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.3589 | -41.3686 | 44.4857 | 8024.5438 | 23.026 | 693.5187 | [5 empty] | 230.5693 | 239.1889 | 197.1263 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 597.7438 |  |  |  |  | 230.4715 | 238.9385 | 197.617 | [7 empty] | 0.022 | -0.2246 | 0.2257 | 5012.1434 | 0.2093 | 597.5932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.3922 | -41.3978 | 44.5251 | 8023.8338 | 22.9996 | 693.9074 | [5 empty] | 231.7034 | 240.3654 | 198.0959 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 598.4498 |  |  |  |  | 230.8455 | 239.6435 | 198.5839 | [7 empty] | -0.2658 | -0.3097 | 0.4081 | 5023.2768 | 0.3051 | 598.017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.4562 | -41.4793 | 44.6244 | 8025.1682 | 23.0134 | 694.6328 | [5 empty] | 232.8434 | 241.548 | 199.0705 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.1562 |  |  |  |  | 232.8974 | 241.5423 | 197.7883 | [7 empty] | 0.2104 | 0.3773 | 0.432 | 4974.3982 | 0.3195 | 599.1528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.4854 | -41.5227 | 44.6755 | 8025.7395 | 22.9891 | 695.0166 | [5 empty] | 233.9892 | 242.7367 | 200.0501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.8629 |  |  |  |  | 233.4507 | 242.284 | 198.702 | [7 empty] | 0.0459 | 0.3022 | 0.3056 | 4982.182 | 0.2575 | 599.5942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.5159 | -41.5362 | 44.6994 | 8023.5905 | 22.9585 | 695.3901 | [5 empty] | 235.141 | 243.9315 | 201.0349 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 600.5701 |  |  |  |  | 234.8842 | 243.9527 | 200.6605 | [7 empty] | -0.1639 | 0.1444 | 0.2184 | 4995.5529 | 0.2387 | 600.5826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.5504 | -41.5921 | 44.764 | 8026.0612 | 22.9328 | 695.7302 | [5 empty] | 236.2988 | 245.1326 | 202.0247 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.2776 |  |  |  |  | 235.7532 | 244.8726 | 201.6552 | [7 empty] | -0.2073 | 0.0754 | 0.2206 | 5000.3306 | 0.2361 | 601.1248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.5812 | -41.6348 | 44.8151 | 8026.8838 | 22.9066 | 696.091 | [5 empty] | 237.4625 | 246.3398 | 203.0196 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.9856 |  |  |  |  | 236.3025 | 246.0785 | 203.2535 | [7 empty] | -0.7539 | -0.0434 | 0.7552 | 5018.8455 | 0.7131 | 601.8326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.6116 | -41.6801 | 44.8684 | 8027.8262 | 22.8817 | 696.461 | [5 empty] | 238.6323 | 247.5533 | 204.0197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 602.6939 |  |  |  |  | 238.7632 | 247.7093 | 202.5731 | [7 empty] | 0.1846 | 0.4676 | 0.5027 | 4970.2644 | 0.3833 | 602.7847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.6477 | -41.7305 | 44.9286 | 8029.4654 | 22.8578 | 696.8292 | [5 empty] | 239.8081 | 248.7731 | 205.025 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 603.4026 |  |  |  |  | 239.5763 | 248.5681 | 203.4225 | [7 empty] | 0.1551 | 0.4263 | 0.4536 | 4973.205 | 0.3492 | 603.2837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.6734 | -41.7965 | 44.9994 | 8032.4645 | 22.8352 | 697.18 | [5 empty] | 240.99 | 249.9991 | 206.0355 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 604.1117 |  |  |  |  | 240.4739 | 249.5573 | 204.3884 | [7 empty] | 0.0931 | 0.3864 | 0.3974 | 4976.7661 | 0.3206 | 603.8565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.705 | -41.8464 | 45.0576 | 8033.9335 | 22.811 | 697.5454 | [5 empty] | 242.178 | 251.2316 | 207.0512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 604.8212 |  |  |  |  | 241.3819 | 250.7488 | 205.3308 | [7 empty] | -0.085 | 0.4205 | 0.429 | 4978.7736 | 0.4101 | 604.5437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.7029 | -41.8446 | 45.0551 | 8033.5884 | 22.7457 | 697.5537 | [5 empty] | 243.3722 | 252.4704 | 208.0721 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 605.531 |  |  |  |  | 242.8411 | 252.0801 | 206.9471 | [7 empty] | -0.0166 | 0.2501 | 0.2506 | 4986.6568 | 0.2298 | 605.3078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.7341 | -41.9074 | 45.125 | 8036.8048 | 22.7203 | 697.875 | [5 empty] | 244.5725 | 253.7156 | 209.0984 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 606.2413 |  |  |  |  | 243.7746 | 253.5441 | 207.7877 | [7 empty] | -0.3314 | 0.4024 | 0.5213 | 4985.1296 | 0.5573 | 606.1437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.772 | -41.9413 | 45.1704 | 8036.6813 | 22.6953 | 698.2608 | [5 empty] | 245.779 | 254.9672 | 210.1299 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 606.9519 |  |  |  |  | 245.0942 | 254.6253 | 211.2623 | [7 empty] | -0.4428 | -0.3762 | 0.581 | 5030.1864 | 0.4321 | 606.7581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.7977 | -41.9807 | 45.2166 | 8036.8982 | 22.6698 | 698.6287 | [5 empty] | 246.9918 | 256.2253 | 211.1668 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 607.6629 |  |  |  |  | 246.9482 | 256.0084 | 209.6339 | [7 empty] | 0.2923 | 0.3765 | 0.4767 | 4973.2951 | 0.3463 | 607.5406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.8322 | -42.0175 | 45.2636 | 8037.1116 | 22.6443 | 699.0002 | [5 empty] | 248.2109 | 257.49 | 212.209 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 608.3743 |  |  |  |  | 247.7914 | 256.8977 | 210.5585 | [7 empty] | 0.2574 | 0.3216 | 0.4119 | 4977.0445 | 0.3033 | 608.0416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.8591 | -42.0572 | 45.3105 | 8037.8409 | 22.6157 | 699.33 | [5 empty] | 249.4362 | 258.7611 | 213.2566 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 609.0861 |  |  |  |  | 249.349 | 258.671 | 211.6001 | [7 empty] | 0.195 | 0.4559 | 0.4959 | 4971.1899 | 0.3737 | 609.0357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -16.895 | -42.082 | 45.3468 | 8036.3433 | 22.5924 | 699.7512 | [5 empty] | 250.6679 | 260.0389 | 214.3097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 609.7982 |  |  |  |  | 250.089 | 259.4487 | 212.4046 | [7 empty] | 0.1674 | 0.4089 | 0.4419 | 4974.3401 | 0.3383 | 609.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -16.9349 | -42.1218 | 45.3986 | 8037.3105 | 22.5656 | 700.0983 | [5 empty] | 251.906 | 261.3233 | 215.3682 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 610.5108 |  |  |  |  | 251.7693 | 261.2502 | 214.2117 | [7 empty] | 0.0854 | 0.3203 | 0.3314 | 4980.9119 | 0.2624 | 610.4703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -16.9576 | -42.1764 | 45.4578 | 8039.2452 | 22.5405 | 700.4337 | [5 empty] | 253.1505 | 262.6143 | 216.4322 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 611.2237 |  |  |  |  | 252.8211 | 262.7718 | 215.2044 | [7 empty] | -0.1896 | 0.4333 | 0.473 | 4980.6926 | 0.4787 | 611.3104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -16.9907 | -42.2043 | 45.496 | 8038.3319 | 22.5151 | 700.8226 | [5 empty] | 254.4014 | 263.9119 | 217.5016 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 611.9369 |  |  |  |  | 253.6506 | 263.6326 | 216.1126 | [7 empty] | -0.2137 | 0.3758 | 0.4323 | 4984.3059 | 0.4493 | 611.7837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.0228 | -42.2472 | 45.5478 | 8039.3937 | 22.4886 | 701.1631 | [5 empty] | 255.6588 | 265.2163 | 218.5766 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 612.6506 |  |  |  |  | 255.2177 | 265.335 | 217.9013 | [7 empty] | -0.314 | 0.2719 | 0.4153 | 4992.024 | 0.4493 | 612.7153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.0579 | -42.2818 | 45.593 | 8039.8263 | 22.4602 | 701.4991 | [5 empty] | 256.9227 | 266.5275 | 219.6572 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 613.3646 |  |  |  |  | 256.0519 | 266.2368 | 218.8268 | [7 empty] | -0.3611 | 0.223 | 0.4244 | 4995.6444 | 0.4584 | 613.2065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.0888 | -42.3164 | 45.6367 | 8039.9127 | 22.4332 | 701.8509 | [5 empty] | 258.1931 | 267.8454 | 220.7434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 614.0789 |  |  |  |  | 257.2724 | 267.7819 | 220.7261 | [7 empty] | -0.6318 | 0.0709 | 0.6357 | 5009.4887 | 0.6313 | 614.0446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.1145 | -42.366 | 45.6923 | 8041.1005 | 22.4101 | 702.2152 | [5 empty] | 259.4701 | 269.1701 | 221.8351 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 614.7937 |  |  |  |  | 258.1575 | 268.7554 | 221.743 | [7 empty] | -0.695 | 0.0154 | 0.6952 | 5013.7832 | 0.6714 | 614.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.1765 | -42.4611 | 45.8037 | 8044.0775 | 22.4221 | 702.8901 | [5 empty] | 260.7537 | 270.5017 | 222.9326 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 615.5088 |  |  |  |  | 258.9468 | 269.5905 | 222.6052 | [7 empty] | -0.726 | -0.0321 | 0.7267 | 5016.9591 | 0.6889 | 615.0198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.1835 | -42.4608 | 45.806 | 8043.5835 | 22.3639 | 702.9482 | [5 empty] | 262.044 | 271.8402 | 224.0357 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 616.2243 |  |  |  |  | 261.6689 | 271.8539 | 222.688 | [7 empty] | -0.1183 | 0.4164 | 0.4329 | 4980.3699 | 0.4201 | 616.2316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.2101 | -42.4979 | 45.8504 | 8043.8886 | 22.3367 | 703.2884 | [5 empty] | 263.3409 | 273.1856 | 225.1445 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 616.9401 |  |  |  |  | 262.5732 | 272.8488 | 223.7461 | [7 empty] | -0.186 | 0.354 | 0.3999 | 4985.102 | 0.4121 | 616.7612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.1592 | -42.5379 | 45.8684 | 8041.533 | 22.3114 | 703.6559 | [5 empty] | 264.6445 | 274.538 | 226.259 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 617.6563 |  |  |  |  | 264.2166 | 274.6082 | 225.6218 | [7 empty] | -0.2738 | 0.2391 | 0.3635 | 4993.0322 | 0.3926 | 617.6934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.0998 | -42.6186 | 45.9211 | 8038.4112 | 22.3235 | 704.3823 | [5 empty] | 265.9549 | 275.8973 | 227.3793 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 618.3728 |  |  |  |  | 265.0448 | 275.4838 | 226.5752 | [7 empty] | -0.3122 | 0.1758 | 0.3583 | 4997.1838 | 0.3864 | 618.1552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.1337 | -42.6033 | 45.9196 | 8037.8406 | 22.2605 | 704.4044 | [5 empty] | 267.272 | 277.2637 | 228.5054 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.0898 |  |  |  |  | 266.1468 | 277.0264 | 228.0631 | [7 empty] | -0.6123 | 0.1508 | 0.6306 | 5004.7302 | 0.6461 | 618.9655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.1903 | -42.6684 | 46.0011 | 8036.8101 | 22.2734 | 705.1577 | [5 empty] | 268.596 | 278.6372 | 229.6374 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.807 |  |  |  |  | 266.5284 | 277.7788 | 229.0475 | [7 empty] | -0.8998 | 0.0816 | 0.9035 | 5014.342 | 0.887 | 619.3592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.2315 | -42.7094 | 46.0545 | 8037.847 | 22.2482 | 705.5068 | [5 empty] | 269.9268 | 280.0177 | 230.7751 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 620.5247 |  |  |  |  | 269.7145 | 279.9478 | 229.1067 | [7 empty] | 0.0866 | 0.4561 | 0.4643 | 4974.3139 | 0.3754 | 620.4884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.2487 | -42.737 | 46.0866 | 8036.8185 | 22.2203 | 705.8564 | [5 empty] | 271.2645 | 281.4054 | 231.9188 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 621.2427 |  |  |  |  | 271.3377 | 281.4714 | 230.6305 | [7 empty] | 0.1644 | 0.367 | 0.4021 | 4977.4194 | 0.3001 | 621.2767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.2836 | -42.7719 | 46.1319 | 8037.0554 | 22.1942 | 706.2061 | [5 empty] | 272.6091 | 282.8003 | 233.0684 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 621.961 |  |  |  |  | 272.189 | 282.3964 | 231.5077 | [7 empty] | 0.122 | 0.3385 | 0.3598 | 4979.8008 | 0.2765 | 621.7533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.4217 | -42.7316 | 46.1466 | 8032.2028 | 22.1655 | 706.6783 | [5 empty] | 273.9607 | 284.2024 | 234.2239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 622.6797 |  |  |  |  | 273.2013 | 283.871 | 232.5007 | [7 empty] | -0.1411 | 0.4353 | 0.4576 | 4980.19 | 0.4484 | 622.5101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.4481 | -42.7862 | 46.2071 | 8034.34 | 22.1408 | 707.0001 | [5 empty] | 275.3192 | 285.6118 | 235.3854 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 623.3988 |  |  |  |  | 274.1537 | 284.8936 | 233.5625 | [7 empty] | -0.1898 | 0.3778 | 0.4228 | 4984.2016 | 0.435 | 623.0328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.5662 | -42.7269 | 46.197 | 8027.3526 | 22.1064 | 707.4467 | [5 empty] | 276.6848 | 287.0284 | 236.5529 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 624.1182 |  |  |  |  | 275.8903 | 286.7349 | 235.4869 | [7 empty] | -0.2631 | 0.2695 | 0.3766 | 4991.3577 | 0.4043 | 623.9694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.5994 | -42.7554 | 46.2359 | 8027.2754 | 22.0771 | 707.7679 | [5 empty] | 278.0575 | 288.4524 | 237.7265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 624.8379 |  |  |  |  | 276.7288 | 287.6181 | 236.3983 | [7 empty] | -0.2928 | 0.2205 | 0.3666 | 4994.5173 | 0.4001 | 624.4166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.6268 | -42.8432 | 46.3276 | 8032.1386 | 22.0617 | 708.123 | [5 empty] | 279.4372 | 289.8837 | 238.9061 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 625.558 |  |  |  |  | 278.4738 | 289.4696 | 238.3126 | [7 empty] | -0.3643 | 0.1186 | 0.3831 | 5001.2668 | 0.4004 | 625.35 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.6672 | -42.9293 | 46.4226 | 8037.0095 | 22.048 | 708.4996 | [5 empty] | 280.8241 | 291.3224 | 240.0918 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 626.2785 |  |  |  |  | 280.929 | 291.6663 | 238.4555 | [7 empty] | 0.0633 | 0.5354 | 0.5391 | 4971.1371 | 0.4473 | 626.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.6984 | -42.9673 | 46.4696 | 8037.5448 | 22.022 | 708.8369 | [5 empty] | 282.2182 | 292.7686 | 241.2837 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 626.9993 |  |  |  |  | 281.8633 | 292.669 | 239.4951 | [7 empty] | 0.0164 | 0.48 | 0.4803 | 4974.9625 | 0.4121 | 626.9497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.7209 | -42.9375 | 46.4506 | 8031.8681 | 21.9806 | 709.1398 | [5 empty] | 283.6194 | 294.2222 | 242.4817 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 627.7204 |  |  |  |  | 282.7358 | 293.617 | 240.4898 | [7 empty] | -0.0367 | 0.4257 | 0.4273 | 4978.8465 | 0.3877 | 627.4206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.7494 | -43.0232 | 46.5406 | 8036.9606 | 21.9625 | 709.46 | [5 empty] | 285.0279 | 295.6834 | 243.6859 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 628.4419 |  |  |  |  | 284.4735 | 295.4552 | 242.4493 | [7 empty] | -0.1109 | 0.3087 | 0.328 | 4986.3804 | 0.3244 | 628.3294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.7791 | -42.9349 | 46.4704 | 8025.533 | 21.9141 | 709.8101 | [5 empty] | 286.4437 | 297.1521 | 244.8964 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 629.1637 |  |  |  |  | 285.2759 | 296.9807 | 244.4997 | [7 empty] | -0.6594 | 0.1564 | 0.6777 | 5005.2613 | 0.6886 | 629.0796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.8149 | -42.9705 | 46.517 | 8025.1737 | 21.8937 | 710.2162 | [5 empty] | 287.8669 | 298.6285 | 246.1131 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 629.8859 |  |  |  |  | 286.9142 | 298.8227 | 245.7048 | [7 empty] | -0.7155 | 0.2506 | 0.7582 | 5001.549 | 0.785 | 629.9806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.7531 | -43.0879 | 46.6019 | 8030.7172 | 21.877 | 710.4942 | [5 empty] | 289.2974 | 300.1124 | 247.3361 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 630.6084 |  |  |  |  | 289.6855 | 300.5944 | 245.7742 | [7 empty] | 0.169 | 0.523 | 0.5496 | 4970.0048 | 0.4228 | 630.8423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.7828 | -43.1249 | 46.6475 | 8030.5768 | 21.8549 | 710.8747 | [5 empty] | 290.7352 | 301.6041 | 248.5654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 631.3312 |  |  |  |  | 290.4658 | 301.4257 | 246.6006 | [7 empty] | 0.1385 | 0.4868 | 0.5061 | 4972.4792 | 0.3933 | 631.2449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.7022 | -43.2545 | 46.7367 | 8036.9154 | 21.8388 | 711.1282 | [5 empty] | 292.1806 | 303.1034 | 249.8011 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 632.0544 |  |  |  |  | 291.218 | 302.2739 | 247.0888 | [7 empty] | 0.1175 | 0.5471 | 0.5596 | 4969.8775 | 0.4492 | 631.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.75 | -43.2869 | 46.7848 | 8037.2326 | 21.8143 | 711.4836 | [5 empty] | 293.6333 | 304.6105 | 251.0432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 632.7779 |  |  |  |  | 292.854 | 304.0679 | 248.6613 | [7 empty] | 0.0433 | 0.5287 | 0.5305 | 4972.3497 | 0.4465 | 632.5178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.8083 | -43.3663 | 46.8804 | 8037.5073 | 21.8297 | 712.2348 | [5 empty] | 295.0937 | 306.1254 | 252.2917 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 633.5018 |  |  |  |  | 294.6321 | 305.9361 | 250.7147 | [7 empty] | -0.0296 | 0.3947 | 0.3958 | 4980.6166 | 0.3545 | 633.4115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.8439 | -43.4261 | 46.9493 | 8039.9156 | 21.8106 | 712.5933 | [5 empty] | 296.5615 | 307.6482 | 253.5466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 634.226 |  |  |  |  | 296.4972 | 307.9 | 252.913 | [7 empty] | -0.1128 | 0.245 | 0.2697 | 4989.8589 | 0.273 | 634.3454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.8751 | -43.4723 | 47.0039 | 8040.9242 | 21.7889 | 712.9508 | [5 empty] | 298.037 | 309.1788 | 254.8081 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 634.9505 |  |  |  |  | 296.7264 | 308.5892 | 253.0164 | [7 empty] | -0.3532 | 0.4028 | 0.5357 | 4986.6743 | 0.568 | 634.6718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.8666 | -43.465 | 46.9938 | 8040.0508 | 21.7287 | 712.9436 | [5 empty] | 299.5201 | 310.7173 | 256.076 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 635.6753 |  |  |  |  | 297.9238 | 310.1684 | 255.0075 | [7 empty] | -0.6458 | 0.2512 | 0.6929 | 5000.116 | 0.7216 | 635.4171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -17.9014 | -43.3684 | 46.9178 | 8028.1682 | 21.6792 | 713.287 | [5 empty] | 301.0108 | 312.2638 | 257.3505 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 636.4005 |  |  |  |  | 300.6294 | 311.8696 | 255.0184 | [7 empty] | 0.2207 | 0.5176 | 0.5627 | 4969.6986 | 0.4189 | 636.216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -17.9423 | -43.3948 | 46.9577 | 8027.5337 | 21.6552 | 713.6557 | [5 empty] | 302.5093 | 313.8183 | 258.6317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 637.126 |  |  |  |  | 302.3764 | 313.6772 | 257.1171 | [7 empty] | 0.1559 | 0.3589 | 0.3913 | 4978.955 | 0.2909 | 637.0604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -17.9712 | -43.3135 | 46.8938 | 8017.2006 | 21.607 | 713.9763 | [5 empty] | 304.0155 | 315.3808 | 259.9194 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 637.8519 |  |  |  |  | 304.1205 | 315.6333 | 258.7754 | [7 empty] | 0.0566 | 0.3578 | 0.3622 | 4981.0083 | 0.295 | 637.9688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.0314 | -43.4639 | 47.0557 | 8028.489 | 21.6077 | 714.3526 | [5 empty] | 305.5295 | 316.9514 | 261.2138 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 638.578 |  |  |  |  | 304.9109 | 316.51 | 259.6932 | [7 empty] | -0.0011 | 0.3119 | 0.3119 | 4984.4425 | 0.2728 | 638.3743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.116 | -43.4663 | 47.0904 | 8028.0168 | 21.5743 | 714.6421 | [5 empty] | 307.0513 | 318.5301 | 262.5149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 639.3045 |  |  |  |  | 306.6425 | 318.4728 | 261.3496 | [7 empty] | -0.111 | 0.3145 | 0.3335 | 4986.4994 | 0.3271 | 639.2782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.1776 | -43.6025 | 47.2398 | 8037.5416 | 21.5757 | 715.0603 | [5 empty] | 308.581 | 320.117 | 263.8227 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 640.0313 |  |  |  |  | 307.1873 | 319.8727 | 262.4561 | [7 empty] | -0.6343 | 0.3938 | 0.7466 | 4992.7981 | 0.7893 | 639.9197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.2928 | -43.6057 | 47.2873 | 8038.2095 | 21.5429 | 715.3431 | [5 empty] | 310.1186 | 321.7121 | 265.1373 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 640.7585 |  |  |  |  | 308.216 | 320.9411 | 263.6024 | [7 empty] | -0.6626 | 0.3258 | 0.7384 | 4996.7384 | 0.7758 | 640.4075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.3399 | -43.6574 | 47.3532 | 8038.1768 | 21.5362 | 715.8707 | [5 empty] | 311.6642 | 323.3154 | 266.4587 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 641.4859 |  |  |  |  | 312.0956 | 323.8619 | 264.7222 | [7 empty] | 0.174 | 0.5592 | 0.5856 | 4969.0106 | 0.4497 | 641.7331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.344 | -43.6594 | 47.3566 | 8038.5636 | 21.4802 | 715.8651 | [5 empty] | 313.2178 | 324.9271 | 267.7869 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 642.2137 |  |  |  |  | 313.0219 | 324.8698 | 265.7732 | [7 empty] | 0.1203 | 0.5065 | 0.5206 | 4972.6749 | 0.4089 | 642.1879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.3602 | -43.6993 | 47.3997 | 8039.7308 | 21.4507 | 716.1174 | [5 empty] | 314.7793 | 326.547 | 269.122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 642.9418 |  |  |  |  | 313.9612 | 325.8633 | 266.8448 | [7 empty] | 0.081 | 0.4435 | 0.4509 | 4976.5596 | 0.3648 | 642.6349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.2727 | -43.7511 | 47.4136 | 8034.7281 | 21.4454 | 716.6945 | [5 empty] | 316.349 | 328.1754 | 270.464 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 643.6702 |  |  |  |  | 315.8274 | 327.8511 | 268.9293 | [7 empty] | 0.0005 | 0.3344 | 0.3344 | 4983.5242 | 0.2901 | 643.5255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.1912 | -43.7968 | 47.4245 | 8029.7672 | 21.4368 | 717.2399 | [5 empty] | 317.9268 | 329.8122 | 271.813 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 644.399 |  |  |  |  | 316.8973 | 329.476 | 269.9666 | [7 empty] | -0.2877 | 0.4501 | 0.5342 | 4983.4429 | 0.5507 | 644.2496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.23 | -43.8598 | 47.4976 | 8030.5975 | 21.4317 | 717.7577 | [5 empty] | 319.5127 | 331.4574 | 273.1689 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.128 |  |  |  |  | 318.7472 | 331.4543 | 272.0668 | [7 empty] | -0.3734 | 0.3364 | 0.5026 | 4990.6926 | 0.5337 | 645.1267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.2585 | -43.8858 | 47.5324 | 8030.8138 | 21.4006 | 718.0153 | [5 empty] | 321.1069 | 333.1111 | 274.5318 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.8574 |  |  |  |  | 319.6152 | 332.3756 | 273.0361 | [7 empty] | -0.408 | 0.2853 | 0.4979 | 4993.8659 | 0.5314 | 645.5335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.3034 | -43.9022 | 47.5649 | 8027.6778 | 21.3863 | 718.5262 | [5 empty] | 322.7093 | 334.7734 | 275.9018 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 646.5871 |  |  |  |  | 320.9718 | 334.1712 | 275.2098 | [7 empty] | -0.7195 | 0.1437 | 0.7337 | 5006.7976 | 0.7335 | 646.3231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.3297 | -43.9324 | 47.6029 | 8028.3288 | 21.3555 | 718.7735 | [5 empty] | 324.32 | 336.4443 | 277.2788 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 647.3171 |  |  |  |  | 322.936 | 336.1989 | 277.3875 | [7 empty] | -0.764 | 0.0176 | 0.7642 | 5013.8099 | 0.7253 | 647.2101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.5131 | -43.9742 | 47.7123 | 8032.5751 | 21.3452 | 719.2323 | [5 empty] | 325.939 | 338.1239 | 278.663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 648.0474 |  |  |  |  | 325.0085 | 337.7297 | 276.4824 | [7 empty] | -0.1549 | 0.5012 | 0.5245 | 4978.5944 | 0.5049 | 647.8763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.547 | -43.9915 | 47.7414 | 8032.1427 | 21.3134 | 719.4925 | [5 empty] | 327.5663 | 339.8121 | 280.0543 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 648.778 |  |  |  |  | 326.6281 | 339.6061 | 278.6095 | [7 empty] | -0.3351 | 0.3726 | 0.5011 | 4988.294 | 0.5277 | 648.6891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.7101 | -44.0557 | 47.8641 | 8038.5101 | 21.3029 | 719.8875 | [5 empty] | 329.2021 | 341.509 | 281.4529 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 649.5089 |  |  |  |  | 328.5598 | 341.6238 | 280.8073 | [7 empty] | -0.3982 | 0.2418 | 0.4658 | 4995.8543 | 0.4932 | 649.5583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.7272 | -44.0777 | 47.891 | 8038.5461 | 21.2684 | 720.098 | [5 empty] | 330.8464 | 343.2147 | 282.8586 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 650.2402 |  |  |  |  | 329.4924 | 342.5714 | 281.7574 | [7 empty] | -0.403 | 0.1986 | 0.4493 | 4998.0412 | 0.474 | 649.9648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.7701 | -44.1256 | 47.9519 | 8038.8914 | 21.2565 | 720.5489 | [5 empty] | 332.4991 | 344.9293 | 284.2716 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 650.9717 |  |  |  |  | 331.32 | 344.5441 | 283.4631 | [7 empty] | -0.4564 | 0.1845 | 0.4923 | 4999.7411 | 0.5123 | 650.8077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.7935 | -44.1514 | 47.9848 | 8039.0184 | 21.2259 | 720.7971 | [5 empty] | 334.1604 | 346.6527 | 285.692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 651.7036 |  |  |  |  | 333.1865 | 346.5555 | 285.2508 | [7 empty] | -0.5136 | 0.1583 | 0.5374 | 5002.0924 | 0.5497 | 651.6624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.8504 | -44.1932 | 48.0456 | 8039.1341 | 21.2139 | 721.2578 | [5 empty] | 335.8303 | 348.385 | 287.1197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 652.4357 |  |  |  |  | 334.5926 | 348.3671 | 287.5072 | [7 empty] | -0.8029 | 0.0011 | 0.8029 | 5015.1491 | 0.754 | 652.4282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.8645 | -44.2286 | 48.0837 | 8040.2462 | 21.1828 | 721.4709 | [5 empty] | 337.5089 | 350.1263 | 288.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 653.1682 |  |  |  |  | 337.0772 | 350.0846 | 286.5461 | [7 empty] | -0.0403 | 0.5062 | 0.5078 | 4976.5043 | 0.4504 | 653.1507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -18.9005 | -44.2852 | 48.1499 | 8041.4349 | 21.1711 | 721.8969 | [5 empty] | 339.1961 | 351.8766 | 289.9972 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 653.901 |  |  |  |  | 338.7844 | 351.9568 | 288.7606 | [7 empty] | -0.1696 | 0.3513 | 0.3901 | 4986.3711 | 0.3912 | 653.9345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -18.9264 | -44.3258 | 48.1973 | 8043.2105 | 21.1426 | 722.1245 | [5 empty] | 340.892 | 353.6359 | 291.4472 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 654.634 |  |  |  |  | 339.6439 | 353.4955 | 289.881 | [7 empty] | -0.5401 | 0.4354 | 0.6938 | 4989.3258 | 0.7315 | 654.5756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -18.9707 | -44.407 | 48.2894 | 8046.7933 | 21.1364 | 722.5574 | [5 empty] | 342.5967 | 355.4043 | 292.9046 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 655.3674 |  |  |  |  | 341.0171 | 355.2474 | 292.1044 | [7 empty] | -0.8126 | 0.2733 | 0.8573 | 5002.1815 | 0.8735 | 655.3025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -18.9885 | -44.4459 | 48.3322 | 8048.1352 | 21.1079 | 722.7869 | [5 empty] | 344.3102 | 357.1819 | 294.3696 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.101 |  |  |  |  | 344.451 | 357.4805 | 292.2878 | [7 empty] | 0.1465 | 0.5646 | 0.5832 | 4970.4625 | 0.4516 | 656.2239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.019 | -44.3462 | 48.2526 | 8034.9997 | 21.0668 | 723.2168 | [5 empty] | 346.0326 | 358.9687 | 295.8421 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.835 |  |  |  |  | 345.4045 | 358.4031 | 293.43 | [7 empty] | 0.1468 | 0.468 | 0.4905 | 4975.0491 | 0.3746 | 656.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.0513 | -44.3652 | 48.2828 | 8034.7505 | 21.0366 | 723.4678 | [5 empty] | 347.7639 | 360.7647 | 297.3223 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 657.5693 |  |  |  |  | 347.3535 | 360.4081 | 295.6501 | [7 empty] | 0.0987 | 0.3309 | 0.3453 | 4982.4725 | 0.2653 | 657.4238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.0955 | -44.2464 | 48.1911 | 8020.0452 | 20.9945 | 723.9286 | [5 empty] | 349.5041 | 362.5699 | 298.8101 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 658.3038 |  |  |  |  | 349.4826 | 362.7871 | 297.9005 | [7 empty] | -0.0308 | 0.2742 | 0.276 | 4987.5971 | 0.2487 | 658.3919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.1083 | -44.2758 | 48.2232 | 8020.5091 | 20.9639 | 724.1464 | [5 empty] | 351.2533 | 364.3846 | 300.3056 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 659.0387 |  |  |  |  | 350.5269 | 364.133 | 299.0645 | [7 empty] | -0.1901 | 0.2806 | 0.3389 | 4990.2685 | 0.3503 | 658.937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.1562 | -44.3187 | 48.2816 | 8020.315 | 20.9536 | 724.6163 | [5 empty] | 353.0116 | 366.2086 | 301.8089 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 659.7738 |  |  |  |  | 352.16 | 366.1464 | 300.7834 | [7 empty] | -0.3818 | 0.2897 | 0.4793 | 4993.4065 | 0.5068 | 659.7488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.1749 | -44.3492 | 48.3169 | 8021.0029 | 20.924 | 724.8385 | [5 empty] | 354.779 | 368.042 | 303.3199 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 660.5092 |  |  |  |  | 353.8408 | 368.1628 | 302.5874 | [7 empty] | -0.5535 | 0.276 | 0.6185 | 4997.2358 | 0.6448 | 660.5575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.2177 | -44.3936 | 48.3747 | 8021.0871 | 20.9123 | 725.282 | [5 empty] | 356.5555 | 369.8849 | 304.8387 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 661.245 |  |  |  |  | 355.2022 | 369.9905 | 304.796 | [7 empty] | -0.8627 | 0.1429 | 0.8744 | 5009.2083 | 0.8575 | 661.287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.2806 | -44.4733 | 48.4728 | 8022.2731 | 20.9226 | 725.9513 | [5 empty] | 358.3412 | 371.7374 | 306.3654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 661.981 |  |  |  |  | 356.2263 | 371.0549 | 305.9158 | [7 empty] | -0.8863 | 0.0865 | 0.8905 | 5012.2912 | 0.8578 | 661.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.2997 | -44.4934 | 48.4989 | 8022.1057 | 20.8912 | 726.1683 | [5 empty] | 360.1361 | 373.5994 | 307.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 662.7173 |  |  |  |  | 359.5233 | 373.7503 | 306.0538 | [7 empty] | -0.2586 | 0.5141 | 0.5754 | 4980.7378 | 0.5748 | 662.7768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.3498 | -44.535 | 48.557 | 8022.156 | 20.8793 | 726.6112 | [5 empty] | 361.9403 | 375.4711 | 309.4425 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 663.4539 |  |  |  |  | 360.5557 | 374.8741 | 307.2372 | [7 empty] | -0.3139 | 0.4576 | 0.5549 | 4984.398 | 0.5709 | 663.2193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.3803 | -44.7029 | 48.7232 | 8035.2313 | 20.8782 | 726.8502 | [5 empty] | 363.7538 | 377.3524 | 310.993 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 664.1907 |  |  |  |  | 362.3767 | 376.8575 | 309.3001 | [7 empty] | -0.4093 | 0.3646 | 0.5481 | 4990.4991 | 0.5775 | 663.9973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.4176 | -44.7471 | 48.7785 | 8035.5733 | 20.8642 | 727.2521 | [5 empty] | 365.5767 | 379.2434 | 312.5515 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 664.9279 |  |  |  |  | 364.4427 | 379.0293 | 311.6379 | [7 empty] | -0.4779 | 0.2398 | 0.5347 | 4997.5723 | 0.5577 | 664.8446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.4199 | -44.7531 | 48.7849 | 8035.9969 | 20.8177 | 727.2674 | [5 empty] | 367.4091 | 381.1443 | 314.118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 665.6654 |  |  |  |  | 365.9557 | 381.0244 | 313.9865 | [7 empty] | -0.7876 | 0.1093 | 0.7952 | 5009.2957 | 0.7742 | 665.619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.4449 | -44.8983 | 48.9282 | 8047.0505 | 20.8121 | 727.4927 | [5 empty] | 369.2509 | 383.0549 | 315.6927 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 666.4031 |  |  |  |  | 367.0638 | 382.1998 | 315.183 | [7 empty] | -0.823 | 0.0591 | 0.8252 | 5012.2685 | 0.7891 | 666.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.4867 | -44.9249 | 48.9692 | 8045.6468 | 20.7968 | 727.9198 | [5 empty] | 371.1022 | 384.9755 | 317.2755 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.1411 |  |  |  |  | 370.5422 | 385.0749 | 315.3413 | [7 empty] | -0.1893 | 0.5075 | 0.5416 | 4980.0134 | 0.5251 | 667.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.4443 | -44.954 | 48.9791 | 8039.1724 | 20.7938 | 728.5696 | [5 empty] | 372.9631 | 386.9059 | 318.8665 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.8794 |  |  |  |  | 372.5444 | 387.2198 | 317.541 | [7 empty] | -0.2689 | 0.4129 | 0.4927 | 4985.8404 | 0.5038 | 667.9991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.4015 | -45.0034 | 49.0074 | 8035.0257 | 20.7919 | 729.1744 | [5 empty] | 374.8336 | 388.8464 | 320.4657 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 668.618 |  |  |  |  | 373.5356 | 388.3869 | 318.2328 | [7 empty] | -0.3206 | 0.4833 | 0.5799 | 4983.5586 | 0.5928 | 668.4434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.387 | -45.021 | 49.0178 | 8036.2776 | 20.7467 | 729.1616 | [5 empty] | 376.7138 | 390.7969 | 322.0732 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 669.3569 |  |  |  |  | 375.4787 | 390.5602 | 319.9609 | [7 empty] | -0.402 | 0.5073 | 0.6472 | 4983.9607 | 0.6684 | 669.2674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.5227 | -44.9345 | 48.9923 | 8028.8794 | 20.7069 | 729.5001 | [5 empty] | 378.6037 | 392.7574 | 323.689 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.096 |  |  |  |  | 377.0017 | 392.5458 | 322.3989 | [7 empty] | -0.7048 | 0.3549 | 0.7891 | 4996.4111 | 0.8166 | 670.0164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.5723 | -44.9875 | 49.0607 | 8030.4531 | 20.6955 | 729.8949 | [5 empty] | 380.5034 | 394.7282 | 325.3131 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.8354 |  |  |  |  | 381.1723 | 395.386 | 323.6279 | [7 empty] | 0.2333 | 0.4952 | 0.5474 | 4973.2146 | 0.3982 | 671.0815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.7002 | -44.914 | 49.0445 | 8024.262 | 20.6569 | 730.2087 | [5 empty] | 382.4129 | 396.709 | 326.9457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 671.5751 |  |  |  |  | 382.1346 | 396.4489 | 324.759 | [7 empty] | 0.1726 | 0.442 | 0.4745 | 4976.7435 | 0.351 | 671.4782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.7384 | -44.9608 | 49.1028 | 8025.3101 | 20.6423 | 730.5713 | [5 empty] | 384.3323 | 398.7002 | 328.5866 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 672.3151 |  |  |  |  | 384.2896 | 399.0301 | 327.1592 | [7 empty] | -0.0457 | 0.4043 | 0.4069 | 4982.4096 | 0.3637 | 672.4374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.6677 | -44.9791 | 49.0911 | 8021.7762 | 20.6127 | 730.8202 | [5 empty] | 386.2616 | 400.7016 | 330.2361 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 673.0553 |  |  |  |  | 385.307 | 400.1677 | 328.2902 | [7 empty] | -0.1095 | 0.3666 | 0.3826 | 4985.2811 | 0.365 | 672.8582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.6971 | -45.0596 | 49.1767 | 8025.4418 | 20.605 | 731.1881 | [5 empty] | 388.2009 | 402.7134 | 331.8941 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 673.7958 |  |  |  |  | 388.0615 | 402.8274 | 334.077 | [7 empty] | -0.3398 | -0.4425 | 0.5579 | 5026.2827 | 0.3913 | 673.8377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.5872 | -45.0728 | 49.1448 | 8020.434 | 20.5729 | 731.4208 | [5 empty] | 390.1502 | 404.7356 | 333.5607 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 674.5366 |  |  |  |  | 390.06 | 404.5144 | 330.9756 | [7 empty] | 0.2971 | 0.5206 | 0.5994 | 4971.1792 | 0.4263 | 674.4558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.6401 | -45.1219 | 49.211 | 8021.2918 | 20.5639 | 731.8544 | [5 empty] | 392.1096 | 406.7682 | 335.2359 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 675.2777 |  |  |  |  | 392.0587 | 406.7665 | 333.2569 | [7 empty] | 0.1581 | 0.438 | 0.4656 | 4977.4175 | 0.3464 | 675.2771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.6678 | -45.2965 | 49.3821 | 8034.7136 | 20.5671 | 732.0883 | [5 empty] | 394.0791 | 408.8113 | 336.9197 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.019 |  |  |  |  | 393.1624 | 408.3252 | 334.44 | [7 empty] | -0.059 | 0.4884 | 0.4919 | 4979.0238 | 0.4398 | 675.8429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.6998 | -45.3216 | 49.4179 | 8033.0055 | 20.552 | 732.5038 | [5 empty] | 396.0588 | 410.865 | 338.6122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.7606 |  |  |  |  | 395.0275 | 410.1972 | 336.2791 | [7 empty] | -0.0523 | 0.4178 | 0.4211 | 4982.111 | 0.3785 | 676.5199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.7374 | -45.4667 | 49.566 | 8044.1864 | 20.55 | 732.7348 | [5 empty] | 398.0487 | 412.9293 | 340.3135 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 677.5025 |  |  |  |  | 397.0351 | 412.4892 | 337.9734 | [7 empty] | -0.1477 | 0.4735 | 0.496 | 4981.3366 | 0.4721 | 677.3446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.7857 | -45.4879 | 49.6047 | 8042.954 | 20.5333 | 733.1224 | [5 empty] | 400.0489 | 415.0043 | 342.0236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 678.2446 |  |  |  |  | 399.1289 | 414.7788 | 340.3932 | [7 empty] | -0.2604 | 0.3644 | 0.4479 | 4988.2405 | 0.4597 | 678.1641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -19.922 | -45.4062 | 49.5843 | 8036.1614 | 20.4957 | 733.4485 | [5 empty] | 402.0595 | 417.09 | 343.7426 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 678.987 |  |  |  |  | 401.2253 | 417.1457 | 342.776 | [7 empty] | -0.4032 | 0.283 | 0.4926 | 4994.4163 | 0.5161 | 679.0068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -19.9669 | -45.4462 | 49.639 | 8036.6497 | 20.4821 | 733.8213 | [5 empty] | 404.0804 | 419.1865 | 345.4704 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 679.7297 |  |  |  |  | 402.7279 | 419.211 | 345.1855 | [7 empty] | -0.7397 | 0.1646 | 0.7578 | 5005.629 | 0.7493 | 679.7383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.0962 | -45.3642 | 49.6162 | 8029.8389 | 20.4439 | 734.1311 | [5 empty] | 406.1118 | 421.2939 | 347.2071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 680.4726 |  |  |  |  | 404.7722 | 421.4214 | 347.5074 | [7 empty] | -0.8314 | 0.0628 | 0.8338 | 5011.782 | 0.7918 | 680.5175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.132 | -45.3862 | 49.6508 | 8028.4018 | 20.4271 | 734.5094 | [5 empty] | 408.1537 | 423.4121 | 348.9528 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.2158 |  |  |  |  | 407.4249 | 423.3352 | 346.5127 | [7 empty] | -0.145 | 0.5565 | 0.5751 | 4977.8013 | 0.5366 | 681.1889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.0748 | -45.511 | 49.7418 | 8034.8228 | 20.4196 | 734.7385 | [5 empty] | 410.2061 | 425.5413 | 350.7076 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.9593 |  |  |  |  | 409.752 | 425.6746 | 348.8825 | [7 empty] | -0.1451 | 0.455 | 0.4776 | 4982.3392 | 0.4542 | 682.0057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.1011 | -45.5481 | 49.7863 | 8035.0386 | 20.4029 | 735.0628 | [5 empty] | 412.2692 | 427.6815 | 352.4714 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 682.703 |  |  |  |  | 411.8906 | 427.9682 | 351.2585 | [7 empty] | -0.2289 | 0.3551 | 0.4225 | 4988.2442 | 0.4297 | 682.8023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.0305 | -45.6719 | 49.8713 | 8041.0067 | 20.3951 | 735.2871 | [5 empty] | 414.3429 | 429.8327 | 354.2444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 683.4469 |  |  |  |  | 413.1505 | 429.8876 | 352.4946 | [7 empty] | -0.5215 | 0.4695 | 0.7017 | 4988.2929 | 0.7298 | 683.4659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.0699 | -45.7148 | 49.9264 | 8041.9653 | 20.381 | 735.6251 | [5 empty] | 416.4274 | 431.9951 | 356.0265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 684.1912 |  |  |  |  | 414.7957 | 431.2339 | 357.0815 | [7 empty] | -0.6447 | -0.2928 | 0.7081 | 5024.2385 | 0.5577 | 683.9296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.0963 | -45.6321 | 49.8613 | 8031.9204 | 20.3408 | 735.9348 | [5 empty] | 418.5226 | 434.1686 | 357.8178 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 684.9357 |  |  |  |  | 417.7833 | 433.9413 | 355.0238 | [7 empty] | -0.0485 | 0.5873 | 0.5893 | 4974.9995 | 0.5156 | 684.858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.1321 | -45.6625 | 49.9035 | 8031.6394 | 20.3247 | 736.2765 | [5 empty] | 420.6286 | 436.3534 | 359.6184 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 685.6804 |  |  |  |  | 419.7538 | 435.7894 | 357.3944 | [7 empty] | -0.0218 | 0.3938 | 0.3944 | 4983.0572 | 0.3437 | 685.4885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.1641 | -45.5884 | 49.8487 | 8022.4057 | 20.2873 | 736.5992 | [5 empty] | 422.7456 | 438.5495 | 361.4282 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 686.4254 |  |  |  |  | 421.891 | 438.4733 | 359.8945 | [7 empty] | -0.2921 | 0.3633 | 0.4662 | 4989.0854 | 0.4804 | 686.3996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.2024 | -45.651 | 49.9214 | 8024.7698 | 20.2788 | 736.9594 | [5 empty] | 424.8735 | 440.7569 | 363.2475 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 687.1707 |  |  |  |  | 424.0975 | 440.9167 | 362.3953 | [7 empty] | -0.4152 | 0.2706 | 0.4956 | 4995.2863 | 0.517 | 687.2245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.2538 | -45.7501 | 50.0328 | 8026.7152 | 20.2953 | 737.658 | [5 empty] | 427.0123 | 442.9758 | 365.0761 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 687.9162 |  |  |  |  | 425.7048 | 443 | 364.7875 | [7 empty] | -0.6907 | 0.1568 | 0.7082 | 5005.0065 | 0.6994 | 687.9243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.3006 | -45.7947 | 50.0926 | 8027.7239 | 20.2839 | 738.0224 | [5 empty] | 429.1623 | 445.2061 | 366.9142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 688.662 |  |  |  |  | 426.086 | 443.8863 | 366.0348 | [7 empty] | -0.9908 | 0.0819 | 0.9942 | 5013.4523 | 0.9424 | 688.2211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.3027 | -45.7997 | 50.098 | 8028.311 | 20.2449 | 738.0147 | [5 empty] | 431.3233 | 447.4479 | 368.7618 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 689.408 |  |  |  |  | 430.6534 | 447.357 | 366.2722 | [7 empty] | -0.098 | 0.541 | 0.5498 | 4978.1459 | 0.4983 | 689.3778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.3354 | -45.8019 | 50.1133 | 8025.3399 | 20.2248 | 738.3698 | [5 empty] | 433.4955 | 449.7013 | 370.619 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.1542 |  |  |  |  | 432.8008 | 449.661 | 368.6583 | [7 empty] | -0.1803 | 0.4436 | 0.4788 | 4983.8068 | 0.4643 | 690.1409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.3924 | -45.818 | 50.1512 | 8024.3335 | 20.2082 | 738.7223 | [5 empty] | 435.679 | 451.9664 | 372.4857 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.9008 |  |  |  |  | 434.8813 | 451.9979 | 370.5145 | [7 empty] | -0.2653 | 0.4684 | 0.5383 | 4984.2134 | 0.5379 | 690.9111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.4315 | -45.8516 | 50.1978 | 8024.8752 | 20.1922 | 739.0247 | [5 empty] | 437.8737 | 454.2432 | 374.3621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 691.6475 |  |  |  |  | 436.9493 | 454.3025 | 372.4175 | [7 empty] | -0.3465 | 0.4767 | 0.5893 | 4985.2623 | 0.6003 | 691.6669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.4653 | -45.8918 | 50.2483 | 8025.6674 | 20.1781 | 739.3403 | [5 empty] | 440.0798 | 456.5317 | 376.2482 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 692.3946 |  |  |  |  | 438.8886 | 456.5951 | 375.0359 | [7 empty] | -0.5528 | 0.3444 | 0.6513 | 4994.4952 | 0.6748 | 692.4152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.5011 | -45.9181 | 50.2868 | 8025.2416 | 20.1619 | 739.6624 | [5 empty] | 442.2973 | 458.8321 | 378.1441 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 693.1418 |  |  |  |  | 440.9745 | 458.8548 | 377.3784 | [7 empty] | -0.6419 | 0.2516 | 0.6894 | 5000.0181 | 0.6998 | 693.1492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.5551 | -45.989 | 50.3736 | 8026.2712 | 20.1671 | 740.2348 | [5 empty] | 444.5262 | 461.1444 | 380.0497 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 693.8893 |  |  |  |  | 442.3683 | 460.9031 | 379.877 | [7 empty] | -1.0166 | 0.1253 | 1.0242 | 5011.8124 | 0.9772 | 693.8115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.6277 | -46.0646 | 50.4722 | 8027.6627 | 20.1762 | 740.8575 | [5 empty] | 446.7667 | 463.4686 | 381.9652 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 694.6371 |  |  |  |  | 446.1564 | 463.3016 | 378.9108 | [7 empty] | 0.0176 | 0.6226 | 0.6229 | 4973.0128 | 0.5189 | 694.5835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.6653 | -46.0896 | 50.5104 | 8027.2609 | 20.1597 | 741.1721 | [5 empty] | 449.0187 | 465.8048 | 383.8906 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 695.3851 |  |  |  |  | 449.044 | 465.7943 | 384.8305 | [7 empty] | -0.0636 | -0.1941 | 0.2042 | 5009.4215 | 0.1527 | 695.3817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.6878 | -46.1275 | 50.5543 | 8027.8813 | 20.144 | 741.4545 | [5 empty] | 451.2824 | 468.1531 | 385.8259 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.1333 |  |  |  |  | 450.8894 | 468.0512 | 382.6462 | [7 empty] | 0.1137 | 0.6445 | 0.6545 | 4970.5823 | 0.5131 | 696.1009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.7218 | -46.1594 | 50.5972 | 8028.0327 | 20.1289 | 741.762 | [5 empty] | 453.5578 | 470.5136 | 387.7713 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.8818 |  |  |  |  | 453.1206 | 470.4279 | 385.2211 | [7 empty] | 0.029 | 0.5225 | 0.5233 | 4977.2349 | 0.4314 | 696.8547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.7627 | -46.2021 | 50.653 | 8029.3248 | 20.1163 | 742.0694 | [5 empty] | 455.8449 | 472.8862 | 389.7267 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 697.6305 |  |  |  |  | 455.2541 | 472.6449 | 387.6945 | [7 empty] | -0.0284 | 0.3915 | 0.3926 | 4983.7951 | 0.3417 | 697.5545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.7904 | -46.2442 | 50.7027 | 8030.232 | 20.103 | 742.3704 | [5 empty] | 458.1439 | 475.2711 | 391.6922 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 698.3795 |  |  |  |  | 457.3264 | 474.9695 | 389.6394 | [7 empty] | -0.1181 | 0.3958 | 0.413 | 4985.1406 | 0.3887 | 698.285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -20.922 | -46.1939 | 50.711 | 8025.1387 | 20.0802 | 742.7789 | [5 empty] | 460.4547 | 477.6684 | 393.6679 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.1287 |  |  |  |  | 459.3248 | 477.2125 | 391.5449 | [7 empty] | -0.2071 | 0.3942 | 0.4453 | 4986.7184 | 0.4418 | 698.9865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -20.9465 | -46.2278 | 50.752 | 8025.3279 | 20.0654 | 743.0732 | [5 empty] | 462.7775 | 480.078 | 395.6537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.8781 |  |  |  |  | 461.7593 | 480.3981 | 394.0625 | [7 empty] | -0.5241 | 0.4561 | 0.6948 | 4989.4 | 0.7187 | 699.9774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.0777 | -46.1793 | 50.7622 | 8020.3006 | 20.0437 | 743.4891 | [5 empty] | 465.1123 | 482.5001 | 397.6499 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 700.6278 |  |  |  |  | 464.1042 | 482.8636 | 396.7808 | [7 empty] | -0.5968 | 0.3209 | 0.6776 | 4996.3381 | 0.6963 | 700.74 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.1126 | -46.2067 | 50.8016 | 8020.2304 | 20.0283 | 743.7844 | [5 empty] | 467.4592 | 484.9347 | 399.6563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 701.3777 |  |  |  |  | 465.4872 | 484.8772 | 399.3302 | [7 empty] | -0.9554 | 0.1811 | 0.9724 | 5008.2027 | 0.9419 | 701.3601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.0771 | -46.3348 | 50.9034 | 8026.1272 | 20.032 | 744.12 | [5 empty] | 469.8182 | 487.3818 | 401.6732 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 702.1279 |  |  |  |  | 469.4444 | 488.0096 | 399.5517 | [7 empty] | -0.2761 | 0.5833 | 0.6453 | 4980.04 | 0.6303 | 702.3198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.1096 | -46.3599 | 50.9397 | 8025.9474 | 20.0159 | 744.4014 | [5 empty] | 472.1894 | 489.8417 | 403.7004 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 702.8783 |  |  |  |  | 470.356 | 489.1156 | 400.8506 | [7 empty] | -0.3868 | 0.5164 | 0.6452 | 4984.6823 | 0.6558 | 702.6572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.0645 | -46.465 | 51.0167 | 8029.8019 | 20.0145 | 744.7185 | [5 empty] | 474.5728 | 492.3142 | 405.7382 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 703.6289 |  |  |  |  | 473.7162 | 492.5711 | 404.4738 | [7 empty] | -0.4352 | 0.3606 | 0.5651 | 4992.0424 | 0.5858 | 703.7067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.1055 | -46.3987 | 50.9733 | 8022.3131 | 19.9807 | 744.9833 | [5 empty] | 476.9685 | 494.7995 | 407.7864 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 704.3798 |  |  |  |  | 475.8024 | 494.838 | 406.8517 | [7 empty] | -0.5265 | 0.2666 | 0.5901 | 4997.49 | 0.6051 | 704.3914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.1281 | -46.4216 | 51.0036 | 8021.7123 | 19.9644 | 745.2596 | [5 empty] | 479.3767 | 497.2977 | 409.8453 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 705.1309 |  |  |  |  | 476.9222 | 496.9222 | 409.485 | [7 empty] | -1.0487 | 0.1455 | 1.0588 | 5011.1536 | 1.0093 | 705.0182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.1669 | -46.3678 | 50.9707 | 8013.7183 | 19.9388 | 745.6554 | [5 empty] | 481.7973 | 499.8088 | 411.9147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 705.8822 |  |  |  |  | 481.5889 | 500.4107 | 409.7358 | [7 empty] | -0.1734 | 0.5691 | 0.5949 | 4979.1465 | 0.5575 | 706.0617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.198 | -46.4009 | 51.0137 | 8014.4286 | 19.9244 | 745.9142 | [5 empty] | 484.2304 | 502.3328 | 413.9949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 706.6337 |  |  |  |  | 483.5747 | 502.6486 | 412.1451 | [7 empty] | -0.3054 | 0.4694 | 0.56 | 4985.4677 | 0.5627 | 706.7275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.2235 | -46.4285 | 51.0494 | 8014.5746 | 19.9087 | 746.1679 | [5 empty] | 486.676 | 504.8699 | 416.0859 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 707.3855 |  |  |  |  | 485.3876 | 505.1433 | 414.7258 | [7 empty] | -0.6428 | 0.4049 | 0.7596 | 4993.6641 | 0.7809 | 707.4663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.2783 | -46.4708 | 51.1107 | 8015.181 | 19.9029 | 746.5638 | [5 empty] | 489.1343 | 507.4201 | 418.1876 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.1375 |  |  |  |  | 486.6215 | 506.6916 | 415.8561 | [7 empty] | -0.7583 | 0.4487 | 0.8811 | 4993.735 | 0.9021 | 707.923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.3067 | -46.4961 | 51.1455 | 8015.1933 | 19.8874 | 746.8189 | [5 empty] | 491.6053 | 509.9835 | 420.3002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.8897 |  |  |  |  | 491.4853 | 510.2356 | 417.3344 | [7 empty] | 0.0804 | 0.6307 | 0.6358 | 4972.6586 | 0.5059 | 708.9635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.3304 | -46.529 | 51.1853 | 8015.7277 | 19.8734 | 747.0717 | [5 empty] | 494.0891 | 512.5601 | 422.4237 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 709.6422 |  |  |  |  | 493.5843 | 512.562 | 419.9648 | [7 empty] | -0.0491 | 0.5019 | 0.5043 | 4980.0941 | 0.4401 | 709.6427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.3495 | -46.5138 | 51.1794 | 8014.9435 | 19.8407 | 747.0782 | [5 empty] | 496.5857 | 515.1501 | 424.5582 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 710.3949 |  |  |  |  | 495.9507 | 515.7571 | 422.7834 | [7 empty] | -0.4153 | 0.5099 | 0.6576 | 4985.7198 | 0.6695 | 710.5708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.3433 | -46.5151 | 51.178 | 8014.8999 | 19.8105 | 747.0755 | [5 empty] | 499.0952 | 517.7534 | 426.7037 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 711.1478 |  |  |  |  | 497.2925 | 517.5441 | 424.2537 | [7 empty] | -0.6012 | 0.5335 | 0.8038 | 4987.7732 | 0.8254 | 711.0874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.4166 | -46.5895 | 51.2762 | 8016.0489 | 19.8213 | 747.7031 | [5 empty] | 501.6177 | 520.3702 | 428.8603 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 711.9009 |  |  |  |  | 501.4022 | 520.5728 | 425.7098 | [7 empty] | 0.0677 | 0.6533 | 0.6568 | 4972.1537 | 0.5268 | 711.9591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.4401 | -46.6107 | 51.3054 | 8015.7731 | 19.8055 | 747.9406 | [5 empty] | 504.1532 | 523.0005 | 431.0281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 712.6543 |  |  |  |  | 503.723 | 523.074 | 428.3335 | [7 empty] | -0.022 | 0.551 | 0.5514 | 4977.8134 | 0.4695 | 712.6753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.4859 | -46.6527 | 51.3626 | 8016.4765 | 19.7993 | 748.3005 | [5 empty] | 506.7019 | 525.6444 | 433.2071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 713.4079 |  |  |  |  | 506.2527 | 525.7726 | 431.0579 | [7 empty] | -0.0971 | 0.4596 | 0.4698 | 4982.7793 | 0.4269 | 713.4443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.5206 | -46.6708 | 51.3936 | 8016.0852 | 19.7845 | 748.5539 | [5 empty] | 509.2637 | 528.302 | 435.3973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 714.1616 |  |  |  |  | 508.7456 | 528.3846 | 433.8719 | [7 empty] | -0.1619 | 0.3358 | 0.3728 | 4988.8905 | 0.365 | 714.185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.5599 | -46.6947 | 51.4318 | 8016.5722 | 19.7704 | 748.7849 | [5 empty] | 511.8387 | 530.9733 | 437.5988 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 714.9157 |  |  |  |  | 510.8972 | 530.8339 | 435.8572 | [7 empty] | -0.2601 | 0.3541 | 0.4393 | 4989.7336 | 0.4454 | 714.8764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.5948 | -46.7282 | 51.4768 | 8016.578 | 19.7617 | 749.1156 | [5 empty] | 514.427 | 533.6584 | 439.8117 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 715.6699 |  |  |  |  | 512.9927 | 533.1652 | 437.8265 | [7 empty] | -0.3364 | 0.3536 | 0.4881 | 4990.9882 | 0.5019 | 715.5316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.6218 | -46.7456 | 51.5039 | 8016.1392 | 19.7465 | 749.3474 | [5 empty] | 517.0287 | 536.3573 | 442.0361 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 716.4244 |  |  |  |  | 515.3441 | 535.7873 | 440.724 | [7 empty] | -0.4786 | 0.2267 | 0.5296 | 4998.425 | 0.5403 | 716.2653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.6613 | -46.7868 | 51.5579 | 8016.7821 | 19.7404 | 749.6902 | [5 empty] | 519.6439 | 539.0703 | 444.2719 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.179 |  |  |  |  | 518.0283 | 539.1281 | 444.7511 | [7 empty] | -0.8343 | 0.0232 | 0.8346 | 5012.355 | 0.7699 | 717.1951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.7105 | -46.812 | 51.6014 | 8016.5274 | 19.7311 | 750.0184 | [5 empty] | 522.2726 | 541.7972 | 446.5193 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.9339 |  |  |  |  | 520.7465 | 541.4762 | 443.7252 | [7 empty] | -0.3813 | 0.5418 | 0.6625 | 4984.1656 | 0.6656 | 717.8453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.7583 | -46.844 | 51.6506 | 8016.6462 | 19.7239 | 750.3604 | [5 empty] | 524.9148 | 544.5382 | 448.7783 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 718.689 |  |  |  |  | 522.3571 | 543.7854 | 446.2443 | [7 empty] | -0.7221 | 0.4647 | 0.8587 | 4992.6884 | 0.878 | 718.482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.7845 | -46.8584 | 51.6747 | 8016.252 | 19.7081 | 750.5648 | [5 empty] | 527.5707 | 547.2934 | 451.049 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 719.4444 |  |  |  |  | 527.3419 | 547.6616 | 447.8548 | [7 empty] | -0.0023 | 0.677 | 0.677 | 4972.8515 | 0.5655 | 719.545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -21.8584 | -46.9205 | 51.7622 | 8016.4881 | 19.7168 | 751.1789 | [5 empty] | 530.2404 | 550.0629 | 453.3314 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 720.1999 |  |  |  |  | 529.8752 | 550.4902 | 450.61 | [7 empty] | -0.127 | 0.609 | 0.6221 | 4977.5767 | 0.562 | 720.3161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -21.906 | -46.9332 | 51.7938 | 8015.4524 | 19.7051 | 751.4804 | [5 empty] | 532.9238 | 552.8466 | 455.6256 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 720.9556 |  |  |  |  | 532.3107 | 553.1324 | 453.288 | [7 empty] | -0.2182 | 0.5228 | 0.5665 | 4982.4937 | 0.5434 | 721.033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -21.9462 | -46.9594 | 51.8345 | 8015.3968 | 19.6956 | 751.7755 | [5 empty] | 535.6211 | 555.6447 | 457.9317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 721.7116 |  |  |  |  | 534.0283 | 555.8693 | 455.9952 | [7 empty] | -0.6855 | 0.4949 | 0.8455 | 4990.9703 | 0.8649 | 721.7721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.0392 | -46.926 | 51.8438 | 8012.1961 | 19.6763 | 752.0489 | [5 empty] | 538.3323 | 558.4573 | 460.2496 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 722.4678 |  |  |  |  | 538.6417 | 559.428 | 457.5812 | [7 empty] | -0.0245 | 0.6655 | 0.6659 | 4973.8748 | 0.5644 | 722.7279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.0727 | -46.9457 | 51.8758 | 8011.6584 | 19.6652 | 752.3219 | [5 empty] | 541.0576 | 561.2844 | 462.5796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 723.2241 |  |  |  |  | 539.7646 | 560.8959 | 458.9674 | [7 empty] | -0.1747 | 0.6501 | 0.6732 | 4976.8539 | 0.6186 | 723.1204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.1171 | -46.969 | 51.9158 | 8011.5935 | 19.6558 | 752.6073 | [5 empty] | 543.7969 | 564.1262 | 464.9216 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 723.9807 |  |  |  |  | 544.7213 | 565.0262 | 461.7297 | [7 empty] | 0.3296 | 0.7042 | 0.7775 | 4966.9416 | 0.5514 | 724.2196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.2151 | -46.9415 | 51.9328 | 8008.2939 | 19.6406 | 752.9451 | [5 empty] | 546.5503 | 566.9826 | 467.2757 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 724.7375 |  |  |  |  | 546.1037 | 566.697 | 463.2993 | [7 empty] | 0.2081 | 0.682 | 0.713 | 4969.7416 | 0.5276 | 724.662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.2513 | -46.9536 | 51.9593 | 8007.3569 | 19.6285 | 753.2052 | [5 empty] | 549.318 | 569.8537 | 469.6419 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 725.4945 |  |  |  |  | 548.6774 | 569.9187 | 467.2339 | [7 empty] | -0.137 | 0.4822 | 0.5013 | 4983.0344 | 0.4639 | 725.5116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.2889 | -46.9788 | 51.9981 | 8007.5145 | 19.6193 | 753.467 | [5 empty] | 552.1 | 572.7397 | 472.0204 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 726.2518 |  |  |  |  | 550.1306 | 572.1485 | 468.6714 | [7 empty] | -0.4277 | 0.594 | 0.732 | 4983.1602 | 0.7335 | 726.0969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.331 | -47.0044 | 52.0393 | 8007.0053 | 19.6127 | 753.8018 | [5 empty] | 554.8964 | 575.6406 | 474.4112 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 727.0092 |  |  |  |  | 554.6017 | 575.6076 | 470.3241 | [7 empty] | 0.1884 | 0.7377 | 0.7614 | 4968.0449 | 0.5719 | 727.0006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.3869 | -47.0167 | 52.0744 | 8005.8612 | 19.6041 | 754.1304 | [5 empty] | 557.7072 | 578.5565 | 476.8143 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 727.7668 |  |  |  |  | 556.7864 | 578.0738 | 473.0576 | [7 empty] | 0.0461 | 0.6227 | 0.6244 | 4974.792 | 0.5045 | 727.6416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.4444 | -47.0274 | 52.1088 | 8004.4583 | 19.5959 | 754.4746 | [5 empty] | 560.5326 | 581.4875 | 479.2299 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 728.5246 |  |  |  |  | 560.2589 | 582.0546 | 477.2394 | [7 empty] | -0.1891 | 0.4823 | 0.518 | 4983.9719 | 0.4934 | 728.6708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.4386 | -47.0277 | 52.1066 | 8004.3937 | 19.574 | 754.4678 | [5 empty] | 563.3725 | 584.4336 | 481.6579 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 729.2827 |  |  |  |  | 562.1666 | 584.325 | 480.001 | [7 empty] | -0.3838 | 0.3407 | 0.5132 | 4992.5393 | 0.527 | 729.2548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.5626 | -47.019 | 52.1522 | 7999.078 | 19.5749 | 755.182 | [5 empty] | 566.2271 | 587.395 | 484.0985 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 730.0409 |  |  |  |  | 565.6516 | 587.6268 | 484.1766 | [7 empty] | -0.3544 | 0.0665 | 0.3606 | 5002.8481 | 0.35 | 730.1001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.6503 | -47.0424 | 52.2114 | 7997.9943 | 19.5747 | 755.6666 | [5 empty] | 569.0965 | 590.3716 | 486.5516 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 730.7993 |  |  |  |  | 567.7522 | 590.3716 | 487.3247 | [7 empty] | -0.6665 | -0.0568 | 0.669 | 5012.4886 | 0.5924 | 730.7993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.0088 | -0.7018 | 1.7834 | 11507.8763 | 3.0835 | [6 empty] | 0.6083 | 0.3104 | 0.0194 | [5 empty] | 1.5316 | 0.2265 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.9026 | 0.7237 | 1.0005 | [7 empty] | 0.5104 | -0.6746 | 1.3619 | 7408.8553 | 2.1942 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7351 | -0.5712 | 1.3935 | 4628.5919 | 1.9493 | [6 empty] | 1.0846 | 0.5533 | 0.0345 | [5 empty] | 2.7306 | 0.4039 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.3595 | 0.9584 | 1.0181 | [7 empty] | 1.5304 | -0.5549 | 1.5362 | 4859.048 | 2.1418 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.1896 | -0.2572 | 1.2824 | 2244.3827 | 3.0092 | [6 empty] | 1.6938 | 0.8641 | 0.0539 | [5 empty] | 4.2643 | 0.6307 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.1805 | 1.3723 | 1.0232 | [7 empty] | 3.5067 | -0.2757 | 1.1814 | 2244.3828 | 1.5817 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.4911 | 0.2586 | 4.3932 | 2244.3827 | 6.3675 | [6 empty] | 2.4413 | 1.2455 | 0.0777 | [5 empty] | 6.1463 | 0.9091 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.8198 | 1.6998 | 1.0503 | [7 empty] | 5.0475 | -0.0679 | 1.4703 | 2244.3827 | 1.633 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.0849 | 0.9195 | 8.7062 | 2244.3827 | 8.2925 | [6 empty] | 3.3304 | 1.699 | 0.106 | [5 empty] | 8.3846 | 1.2401 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.8143 | 2.1987 | 1.0733 | [7 empty] | 7.5286 | 0.2781 | 1.2877 | 2244.3827 | 1.4391 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.6766 | 1.8934 | 15.6937 | 2244.3827 | 8.6531 | [6 empty] | 4.3633 | 2.226 | 0.1389 | [5 empty] | 10.9852 | 1.6248 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.6942 | 2.6364 | 1.0799 | [7 empty] | 9.7711 | 0.607 | 1.5843 | 2244.3827 | 1.4432 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 37.8616 | 3.0511 | 23.9287 | 2244.3827 | 8.6429 | [6 empty] | 5.5422 | 2.8274 | 0.1765 | [5 empty] | 13.9533 | 2.0638 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.2078 | 3.4021 | 1.1051 | [7 empty] | 13.5962 | 1.1827 | 0.9507 | 2244.3827 | 1.1964 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 47.591 | 4.0764 | 30.3357 | 2244.3827 | 8.9557 | [6 empty] | 6.8689 | 3.5042 | 0.2187 | [5 empty] | 17.2933 | 2.5578 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3307 | 3.9714 | 1.1151 | [7 empty] | 16.4529 | 1.6311 | 1.251 | 2244.3827 | 1.1722 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 58.5742 | 5.2497 | 37.626 | 2244.3827 | 9.8828 | [6 empty] | 8.3449 | 4.2572 | 0.2657 | [5 empty] | 21.0093 | 3.1074 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.3611 | 4.5129 | 1.1889 | [7 empty] | 18.9313 | 1.9704 | 2.3687 | 2244.3827 | 1.5529 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 68.8075 | 6.3513 | 43.7821 | 2244.3827 | 10.7215 | [6 empty] | 9.9716 | 5.0872 | 0.3175 | [5 empty] | 25.105 | 3.7131 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.3103 | 5.4889 | 1.216 | [7 empty] | 23.9082 | 2.712 | 1.5603 | 2244.3827 | 1.2154 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.084 | 7.4579 | 49.7684 | 2244.3827 | 11.592 | [6 empty] | 11.7506 | 5.9947 | 0.3742 | [5 empty] | 29.4127 | 4.3503 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.9648 | 6.3511 | 1.2277 | [7 empty] | 27.7711 | 3.3956 | 1.899 | 2244.3827 | 1.1884 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 88.787 | 8.4939 | 55.2688 | 2244.3827 | 12.3616 | [6 empty] | 13.6829 | 6.9805 | 0.4357 | [5 empty] | 33.6304 | 4.9741 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.7851 | 7.2557 | 1.2899 | [7 empty] | 31.7507 | 3.9328 | 2.1488 | 2244.3827 | 1.2642 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 97.3121 | 9.3995 | 59.6738 | 2244.3827 | 12.9154 | [6 empty] | 15.7698 | 8.0452 | 0.5022 | [5 empty] | 37.7604 | 5.5849 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.8613 | 8.3242 | 1.3055 | [7 empty] | 35.8732 | 4.6569 | 2.103 | 2244.3827 | 1.1483 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 107.7072 | 10.5128 | 66.0391 | 2244.3827 | 13.9148 | [6 empty] | 18.0123 | 9.1892 | 0.5736 | [5 empty] | 41.8101 | 6.1839 | 2244.3827 | [5 empty] | 17.9782 | 9.4068 | 1.3838 | [7 empty] | 39.6797 | 5.2284 | 2.3349 | 2244.3827 | 1.1993 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 116.475 | 11.4377 | 70.8303 | 2244.3827 | 14.6043 | [6 empty] | 20.4193 | 10.4172 | 0.6502 | [5 empty] | 45.7984 | 6.7738 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.2417 | 10.5709 | 1.4777 | [7 empty] | 43.4063 | 5.7892 | 2.5869 | 2244.3827 | 1.259 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 125.0866 | 12.3415 | 75.2472 | 2244.3827 | 15.2238 | [6 empty] | 23.1787 | 11.8249 | 0.7381 | [5 empty] | 50.0021 | 7.3955 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.5013 | 12.2124 | 1.4984 | [7 empty] | 48.6054 | 6.6513 | 1.5827 | 2244.3827 | 0.9784 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 133.7318 | 13.2514 | 79.356 | 2244.3827 | 15.7905 | [6 empty] | 26.429 | 13.4831 | 0.8416 | [5 empty] | 54.5453 | 8.0675 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.8386 | 13.8558 | 1.5615 | [7 empty] | 53.5583 | 7.3429 | 1.2244 | 2244.3827 | 0.9601 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 140.6906 | 13.9863 | 81.4129 | 2244.3827 | 15.938 | [6 empty] | 30.2591 | 15.4371 | 0.9635 | [5 empty] | 59.4436 | 8.792 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.369 | 15.7053 | 1.6653 | [7 empty] | 57.9267 | 8.1176 | 1.6601 | 2244.3827 | 0.9362 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 149.9174 | 14.9582 | 85.3747 | 2244.3827 | 16.5105 | [6 empty] | 34.774 | 17.7404 | 1.1073 | [5 empty] | 64.7128 | 9.5713 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.5991 | 17.7901 | 1.7597 | [7 empty] | 63.2409 | 8.8383 | 1.6444 | 2244.3827 | 0.9913 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 157.5625 | 15.7546 | 87.3573 | 2244.3827 | 16.6741 | [6 empty] | 40.0974 | 20.4562 | 1.2768 | [5 empty] | 70.369 | 10.4079 | 2244.3827 | [5 empty] | 38.9265 | 20.1155 | 1.937 | [7 empty] | 67.4854 | 9.6513 | 2.9812 | 2244.3827 | 1.0872 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 165.1541 | 16.5513 | 88.8805 | 2244.3827 | 16.7587 | [6 empty] | 46.3752 | 23.659 | 1.4767 | [5 empty] | 76.4286 | 11.3041 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.767 | 23.906 | 1.9694 | [7 empty] | 76.1325 | 10.8403 | 0.5503 | 2244.3827 | 0.6989 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 172.7142 | 17.3381 | 89.9486 | 2244.3827 | 16.7634 | [6 empty] | 53.7793 | 27.4363 | 1.7125 | [5 empty] | 82.9089 | 12.2626 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.7704 | 26.6383 | 2.2711 | [7 empty] | 79.8616 | 11.5479 | 3.13 | 2244.3827 | 1.0453 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 180.1414 | 18.1129 | 90.4422 | 2244.3827 | 16.6564 | [6 empty] | 62.5124 | 31.8915 | 1.9906 | [5 empty] | 89.828 | 13.286 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.6893 | 31.611 | 2.4487 | [7 empty] | 88.3371 | 12.8228 | 1.5612 | 2244.3827 | 0.7012 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 188.2409 | 18.9605 | 91.1511 | 2244.3827 | 16.6155 | [6 empty] | 72.8134 | 37.1467 | 2.3186 | [5 empty] | 97.2052 | 14.3771 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.3105 | 36.4722 | 2.6957 | [7 empty] | 95.546 | 13.8929 | 1.7284 | 2244.3827 | 0.6989 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 194.3355 | 19.5896 | 89.3666 | 2244.3827 | 15.9924 | [6 empty] | 84.964 | 43.3455 | 2.7055 | [5 empty] | 105.0607 | 15.539 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.0395 | 42.9377 | 2.911 | [7 empty] | 104.1332 | 15.2957 | 0.9589 | 2244.3827 | 0.3653 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 202.4042 | 20.4296 | 89.0629 | 2244.3827 | 15.7305 | [6 empty] | 99.2964 | 50.6574 | 3.1619 | [5 empty] | 113.4164 | 16.7748 | 2244.3827 | [5 empty] | 98.4467 | 50.3086 | 3.4451 | [7 empty] | 112.5057 | 16.5113 | 0.948 | 2244.3827 | 0.4287 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 209.3099 | 21.1485 | 87.0684 | 2244.3827 | 15.0459 | [6 empty] | 116.202 | 59.282 | 3.7002 | [5 empty] | 122.2953 | 18.088 | 2244.3827 | [5 empty] | 115.4074 | 58.8528 | 3.9971 | [7 empty] | 121.7392 | 17.7661 | 0.6426 | 2244.3827 | 0.4896 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 216.273 | 21.8692 | 84.5844 | 2244.3827 | 14.1877 | [6 empty] | 136.1423 | 69.4548 | 4.3352 | [5 empty] | 131.7222 | 19.4823 | 2244.3827 | [5 empty] | 135.2026 | 69.0346 | 4.7734 | [7 empty] | 130.8836 | 19.128 | 0.9104 | 2244.3827 | 0.6023 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 222.7881 | 22.5413 | 81.0799 | 2244.3827 | 12.8913 | [6 empty] | 159.6614 | 81.4534 | 5.0841 | [5 empty] | 141.7236 | 20.9616 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.4089 | 81.3639 | 5.3033 | [7 empty] | 141.415 | 20.8229 | 0.3383 | 2244.3827 | 0.2482 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 229.3505 | 23.2202 | 77.0261 | 2244.3827 | 11.1385 | [6 empty] | 187.4006 | 95.6049 | 5.9674 | [5 empty] | 152.3275 | 22.5299 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.8999 | 93.8035 | 6.443 | [7 empty] | 150.7743 | 21.9832 | 1.6466 | 2244.3827 | 0.7505 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 236.7045 | 23.9837 | 73.1407 | 2244.3827 | 9.3097 | [6 empty] | 220.1157 | 112.295 | 7.0092 | [5 empty] | 163.5641 | 24.1919 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.1765 | 112.2947 | 7.0268 | [7 empty] | 163.63 | 24.1713 | 0.0691 | 2244.3827 | 0.0256 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.4882 | 24.5894 | 67.4178 | 2244.3827 | 7.2811 | [6 empty] | 257.3932 | 131.3126 | 8.1962 | [5 empty] | 175.0831 | 25.8956 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.6234 | 130.5594 | 8.5639 | [7 empty] | 174.1433 | 25.6746 | 0.9654 | 2244.3827 | 0.3268 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9148 | -0.45 | 2.0489 | 9788.3311 | 3.8754 | [6 empty] | 0.5372 | 1.0004 | 0.1354 | [5 empty] | -1.4808 | 1.5193 | 3499.8392 | [5 empty] | 0.815 | 1.1184 | 1.0592 | [7 empty] | -1.1609 | -0.078 | 1.6289 | 6397.1233 | 2.8244 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0064 | 0.8106 | 1.9332 | 5572.3214 | 2.7149 | [6 empty] | 0.9578 | 1.7837 | 0.2414 | [5 empty] | -2.64 | 2.7087 | 3499.8392 | [5 empty] | 1.2292 | 1.9085 | 1.1631 | [7 empty] | -2.3419 | 1.0224 | 1.7124 | 4878.2272 | 2.4409 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.1659 | 3.5081 | 3.1275 | 4572.2464 | 4.1501 | [6 empty] | 1.4958 | 2.7855 | 0.3769 | [5 empty] | -4.1229 | 4.23 | 3499.8392 | [5 empty] | 1.8144 | 2.9046 | 1.2499 | [7 empty] | -3.5491 | 2.5355 | 1.789 | 4222.955 | 2.2065 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.3547 | 7.5964 | 7.5624 | 4240.8576 | 7.4875 | [6 empty] | 2.1559 | 4.0148 | 0.5433 | [5 empty] | -5.9425 | 6.0969 | 3499.8392 | [5 empty] | 2.614 | 4.2606 | 1.3753 | [7 empty] | -5.1817 | 4.6269 | 1.6552 | 3886.9902 | 1.7187 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.1236 | 12.1632 | 12.6247 | 4097.8548 | 8.9232 | [6 empty] | 2.9411 | 5.4769 | 0.7411 | [5 empty] | -8.1008 | 8.3114 | 3499.8392 | [5 empty] | 3.2701 | 5.5694 | 1.5928 | [7 empty] | -7.3382 | 6.5396 | 1.929 | 3827.9942 | 1.7312 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -26.9834 | 16.8516 | 17.7982 | 4019.0599 | 10.0703 | [6 empty] | 3.8533 | 7.1756 | 0.971 | [5 empty] | -10.3226 | 10.591 | 3499.8392 | [5 empty] | 4.3444 | 7.3901 | 1.7367 | [7 empty] | -9.2136 | 9.1288 | 1.8352 | 3674.6511 | 1.5328 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.6304 | 21.396 | 22.8501 | 3973.504 | 11.1628 | [6 empty] | 4.8944 | 9.1143 | 1.2333 | [5 empty] | -12.4637 | 12.7877 | 3499.8392 | [5 empty] | 5.418 | 9.2831 | 1.9964 | [7 empty] | -11.0858 | 11.2752 | 2.046 | 3625.9519 | 1.6322 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.124 | 25.8328 | 27.8207 | 3944.3003 | 12.3664 | [6 empty] | 6.066 | 11.296 | 1.5285 | [5 empty] | -14.5358 | 14.9136 | 3499.8392 | [5 empty] | 6.3458 | 11.3503 | 2.2789 | [7 empty] | -13.8695 | 13.4673 | 1.5924 | 3634.9873 | 1.2089 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.3792 | 30.0955 | 32.5882 | 3924.9174 | 13.5198 | [6 empty] | 7.3694 | 13.7234 | 1.857 | [5 empty] | -16.5477 | 16.9778 | 3499.8392 | [5 empty] | 7.6034 | 13.6668 | 2.4802 | [7 empty] | -15.7309 | 15.7055 | 1.512 | 3586.6227 | 1.0378 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.2887 | 34.1053 | 37.0106 | 3912.081 | 14.596 | [6 empty] | 8.806 | 16.3987 | 2.219 | [5 empty] | -18.5065 | 18.9876 | 3499.8392 | [5 empty] | 8.7879 | 16.2413 | 2.8252 | [7 empty] | -18.3948 | 17.8332 | 1.1598 | 3596.0671 | 0.9943 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.1036 | 38.0421 | 41.3811 | 3902.6036 | 15.7001 | [6 empty] | 10.377 | 19.3242 | 2.6149 | [5 empty] | -20.4179 | 20.9487 | 3499.8392 | [5 empty] | 10.645 | 19.2406 | 3.0749 | [7 empty] | -19.4626 | 20.0307 | 1.325 | 3533.5352 | 0.7584 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -63.929 | 41.9871 | 45.8225 | 3894.9385 | 16.8866 | [6 empty] | 12.0835 | 22.5019 | 3.0449 | [5 empty] | -22.2866 | 22.866 | 3499.8392 | [5 empty] | 12.2948 | 22.2928 | 3.3886 | [7 empty] | -21.2504 | 22.067 | 1.3085 | 3515.9257 | 0.658 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.2247 | 45.5519 | 49.6764 | 3890.0767 | 17.9288 | [6 empty] | 13.9264 | 25.9339 | 3.5093 | [5 empty] | -24.1164 | 24.7434 | 3499.8392 | [5 empty] | 14.1002 | 25.894 | 3.8518 | [7 empty] | -23.6162 | 24.1756 | 0.7566 | 3520.8934 | 0.4636 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -74.8747 | 49.3608 | 54.0022 | 3885.4624 | 19.2216 | [6 empty] | 15.9068 | 29.6218 | 4.0083 | [5 empty] | -25.9107 | 26.5843 | 3499.8392 | [5 empty] | 15.8276 | 29.2967 | 4.4473 | [7 empty] | -25.6307 | 25.7844 | 0.8474 | 3537.4638 | 0.676 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -80.3702 | 53.0532 | 58.1756 | 3882.1274 | 20.5515 | [6 empty] | 18.0324 | 33.5801 | 4.544 | [5 empty] | -27.6778 | 28.3973 | 3499.8392 | [5 empty] | 18.0601 | 33.2192 | 4.8591 | [7 empty] | -27.0287 | 27.7215 | 0.937 | 3515.9697 | 0.4914 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -85.6362 | 56.5942 | 61.9493 | 3879.2406 | 21.7942 | [6 empty] | 20.4693 | 38.1181 | 5.158 | [5 empty] | -29.5402 | 30.3082 | 3499.8392 | [5 empty] | 20.841 | 37.9625 | 5.447 | [7 empty] | -28.4116 | 29.7345 | 1.2661 | 3498.1095 | 0.4949 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -90.7718 | 60.0345 | 65.3604 | 3877.2605 | 22.9593 | [6 empty] | 23.3396 | 43.4632 | 5.8813 | [5 empty] | -31.5531 | 32.3734 | 3499.8392 | [5 empty] | 23.384 | 43.0071 | 6.1069 | [7 empty] | -30.7725 | 31.8048 | 0.9657 | 3504.4512 | 0.3865 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -95.8021 | 63.4104 | 68.4383 | 3875.3376 | 24.0458 | [6 empty] | 26.722 | 49.7619 | 6.7336 | [5 empty] | -33.7234 | 34.6001 | 3499.8392 | [5 empty] | 26.7104 | 49.2853 | 7.0183 | [7 empty] | -33.1055 | 34.0205 | 0.8471 | 3508.9813 | 0.3675 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -100.9366 | 66.8553 | 71.4203 | 3873.6637 | 25.1069 | [6 empty] | 30.7092 | 57.1868 | 7.7384 | [5 empty] | -36.058 | 36.9953 | 3499.8392 | [5 empty] | 31.1828 | 56.8485 | 7.8149 | [7 empty] | -34.6337 | 36.5836 | 1.4826 | 3483.0603 | 0.5091 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.0119 | 70.2495 | 74.0991 | 3872.4491 | 25.6346 | [6 empty] | 35.4104 | 65.9414 | 8.923 | [5 empty] | -38.564 | 39.5665 | 3499.8392 | [5 empty] | 35.0002 | 65.088 | 9.128 | [7 empty] | -38.3018 | 39.0436 | 0.5849 | 3511.4604 | 0.3429 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -110.8481 | 73.4912 | 76.2604 | 3871.2029 | 25.1491 | [6 empty] | 40.9544 | 76.2654 | 10.32 | [5 empty] | -41.2487 | 42.321 | 3499.8392 | [5 empty] | 40.513 | 75.72 | 10.4093 | [7 empty] | -41.4059 | 42.0939 | 0.2762 | 3509.3614 | 0.2173 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -115.7726 | 76.7834 | 78.2778 | 3870.2994 | 24.2908 | [6 empty] | 47.493 | 88.4417 | 11.9677 | [5 empty] | -44.1199 | 45.2668 | 3499.8392 | [5 empty] | 47.3291 | 87.9151 | 12.0948 | [7 empty] | -43.8414 | 44.9752 | 0.4032 | 3503.1842 | 0.174 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -120.5842 | 80.0038 | 79.9088 | 3869.4158 | 23.267 | [6 empty] | 55.2052 | 102.8035 | 13.9111 | [5 empty] | -47.1854 | 48.4121 | 3499.8392 | [5 empty] | 55.3421 | 102.6539 | 14.3278 | [7 empty] | -46.8987 | 48.0472 | 0.4641 | 3507.0056 | 0.1954 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -125.3966 | 83.2231 | 81.2772 | 3868.6191 | 22.1737 | [6 empty] | 64.3021 | 119.7437 | 16.2034 | [5 empty] | -50.454 | 51.7656 | 3499.8392 | [5 empty] | 64.6148 | 118.7592 | 16.1434 | [7 empty] | -49.1236 | 51.366 | 1.3891 | 3487.6725 | 0.4085 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -129.841 | 86.1964 | 81.9398 | 3867.9565 | 20.8882 | [6 empty] | 75.0325 | 139.7258 | 18.9073 | [5 empty] | -53.9344 | 55.3365 | 3499.8392 | [5 empty] | 75.4449 | 138.5885 | 18.5813 | [7 empty] | -52.4305 | 55.0493 | 1.5311 | 3482.183 | 0.4667 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -134.6068 | 89.3855 | 82.7015 | 3867.2962 | 19.6843 | [6 empty] | 87.6895 | 163.2958 | 22.0967 | [5 empty] | -57.6365 | 59.1348 | 3499.8392 | [5 empty] | 88.0292 | 162.3577 | 21.9145 | [7 empty] | -56.5166 | 58.8767 | 1.1492 | 3488.825 | 0.3197 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -139.1023 | 92.389 | 82.8547 | 3866.8012 | 18.3628 | [6 empty] | 102.619 | 191.0975 | 25.8588 | [5 empty] | -61.5704 | 63.171 | 3499.8392 | [5 empty] | 101.2684 | 189.5674 | 26.265 | [7 empty] | -61.9894 | 62.7576 | 0.5886 | 3513.8448 | 0.3381 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -143.6672 | 95.4444 | 82.7942 | 3866.2206 | 17.0693 | [6 empty] | 120.2285 | 223.89 | 30.2961 | [5 empty] | -65.747 | 67.4562 | 3499.8392 | [5 empty] | 120.246 | 222.846 | 29.9099 | [7 empty] | -65.0414 | 67.3485 | 0.7138 | 3491.8853 | 0.2126 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -148.2349 | 98.5003 | 82.4316 | 3865.7361 | 15.8117 | [6 empty] | 140.9984 | 262.5679 | 35.5299 | [5 empty] | -70.1782 | 72.0026 | 3499.8392 | [5 empty] | 140.1964 | 261.9265 | 35.9115 | [7 empty] | -70.5501 | 71.8103 | 0.4186 | 3507.975 | 0.1801 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -152.5697 | 101.4003 | 81.488 | 3865.2963 | 14.5691 | [6 empty] | 165.4951 | 308.1857 | 41.7028 | [5 empty] | -74.8764 | 76.8229 | 3499.8392 | [5 empty] | 166.8929 | 307.2955 | 40.9942 | [7 empty] | -73.2532 | 76.7206 | 1.6264 | 3482.9002 | 0.4162 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -157.1653 | 104.4802 | 80.5319 | 3864.7818 | 13.5204 | [6 empty] | 194.3861 | 361.9866 | 48.983 | [5 empty] | -79.8549 | 81.9308 | 3499.8392 | [5 empty] | 196.3626 | 363.1802 | 49.4423 | [7 empty] | -79.0243 | 81.8048 | 0.8401 | 3494.8503 | 0.1859 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -161.322 | 107.2851 | 78.9691 | 3864.0556 | 12.6311 | [6 empty] | 227.3061 | 423.2905 | 57.2784 | [5 empty] | -84.9584 | 87.167 | 3499.8392 | [5 empty] | 228.5586 | 424.5197 | 58.0923 | [7 empty] | -84.7132 | 87.0251 | 0.2833 | 3501.1623 | 0.0895 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3758 | -1.1115 | 0.6632 | 4.391e+18 | 0.9628 | [6 empty] | 0.1995 | 0.0845 | 0.9952 | [5 empty] | -0.0504 | -0.5336 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.5564 | 0.5576 | 1.3316 | [7 empty] | -0.4082 | -1.1047 | 0.6739 | 4.391e+18 | 1.0799 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4154 | -2.2744 | 1.3626 | 4.391e+18 | 1.6366 | [6 empty] | 0.3556 | 0.1507 | 1.7743 | [5 empty] | -0.0899 | -0.9513 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.6722 | 0.6044 | 1.9055 | [7 empty] | -0.4227 | -1.6373 | 0.7626 | 4.391e+18 | 1.3498 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.5 | -3.8557 | 2.3972 | 2.9273e+18 | 4.7609 | [6 empty] | 0.5554 | 0.2354 | 2.7709 | [5 empty] | -0.1403 | -1.4856 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.8515 | 0.6874 | 2.6749 | [7 empty] | -0.4326 | -2.266 | 0.8334 | 4.391e+18 | 1.6506 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6438 | -5.9305 | 3.8149 | 2.9273e+18 | 7.0748 | [6 empty] | 0.8005 | 0.3393 | 3.9938 | [5 empty] | -0.2022 | -2.1412 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.1196 | 0.7966 | 4.087 | [7 empty] | -0.5124 | -3.2501 | 1.1515 | 2.9273e+18 | 1.1768 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8138 | -8.1575 | 5.2641 | 2.9273e+18 | 7.3905 | [6 empty] | 1.092 | 0.4628 | 5.4482 | [5 empty] | -0.2759 | -2.921 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.3757 | 0.9153 | 5.1582 | [7 empty] | -0.5314 | -3.9831 | 1.0924 | 4.391e+18 | 1.503 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.0749 | -11.4171 | 7.6236 | 2.9273e+18 | 7.8508 | [6 empty] | 1.4307 | 0.6063 | 7.1381 | [5 empty] | -0.3615 | -3.8269 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.7417 | 1.0598 | 7.2629 | [7 empty] | -0.6841 | -5.191 | 1.4017 | 4.391e+18 | 0.8712 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.3887 | -15.2896 | 10.47 | 2.9273e+18 | 8.7471 | [6 empty] | 1.8172 | 0.7702 | 9.0667 | [5 empty] | -0.4591 | -4.8609 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.1883 | 1.2332 | 9.469 | [7 empty] | -0.7567 | -6.4289 | 1.596 | 2.9273e+18 | 0.5383 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7246 | -19.3304 | 13.356 | 4.391e+18 | 9.5728 | [6 empty] | 2.2522 | 0.9545 | 11.237 | [5 empty] | -0.569 | -6.0245 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.5418 | 1.3938 | 11.1085 | [7 empty] | -0.8335 | -7.4082 | 1.4088 | 2.9273e+18 | 0.7202 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.1683 | -24.6535 | 17.3973 | 4.391e+18 | 10.5003 | [6 empty] | 2.7362 | 1.1596 | 13.6516 | [5 empty] | -0.6913 | -7.3191 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.0781 | 1.6306 | 13.8182 | [7 empty] | -0.9951 | -8.934 | 1.6433 | 2.9273e+18 | 0.5829 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.6666 | -30.646 | 21.9774 | 4.391e+18 | 11.0861 | [6 empty] | 3.2696 | 1.3857 | 16.3129 | [5 empty] | -0.8261 | -8.7459 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.5671 | 1.8304 | 16.0601 | [7 empty] | -1.0557 | -10.2005 | 1.4727 | 2.9273e+18 | 0.6937 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2435 | -37.5375 | 27.3258 | 4.391e+18 | 11.4191 | [6 empty] | 3.8529 | 1.6329 | 19.2231 | [5 empty] | -0.9734 | -10.3061 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.1158 | 2.0784 | 18.549 | [7 empty] | -1.1619 | -11.6776 | 1.3843 | 4.391e+18 | 0.8345 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8281 | -44.5684 | 32.6787 | 2.9273e+18 | 11.6397 | [6 empty] | 4.4865 | 1.9014 | 22.3843 | [5 empty] | -1.1335 | -12.0009 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.6752 | 2.3305 | 21.1283 | [7 empty] | -1.2799 | -13.1909 | 1.1989 | 2.9273e+18 | 0.9783 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.3458 | -50.7678 | 37.0614 | 2.9273e+18 | 11.7256 | [6 empty] | 5.1708 | 2.1914 | 25.7982 | [5 empty] | -1.3064 | -13.8313 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.5614 | 2.671 | 26.1941 | [7 empty] | -1.5962 | -15.653 | 1.8446 | 4.391e+18 | 0.5316 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -4.978 | -58.306 | 42.6505 | 4.391e+18 | 12.1097 | [6 empty] | 5.9061 | 2.5031 | 29.4669 | [5 empty] | -1.4922 | -15.7981 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.2497 | 2.9794 | 29.1048 | [7 empty] | -1.6788 | -17.4358 | 1.6483 | 2.9273e+18 | 0.6921 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.5309 | -64.9618 | 47.209 | 4.391e+18 | 12.4101 | [6 empty] | 6.6953 | 2.8376 | 33.4045 | [5 empty] | -1.6916 | -17.9092 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.9386 | 3.2671 | 32.6259 | [7 empty] | -1.8659 | -19.3011 | 1.4028 | 4.391e+18 | 0.7315 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.0782 | -71.4785 | 51.3178 | 4.391e+18 | 12.6872 | [6 empty] | 7.6001 | 3.221 | 37.9187 | [5 empty] | -1.9202 | -20.3294 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.8938 | 3.6418 | 37.3791 | [7 empty] | -2.0544 | -21.768 | 1.4448 | 2.9273e+18 | 0.642 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6136 | -77.8818 | 54.8803 | 4.391e+18 | 12.9215 | [6 empty] | 8.6658 | 3.6727 | 43.2359 | [5 empty] | -2.1894 | -23.1801 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.9288 | 4.0875 | 42.7546 | [7 empty] | -2.3759 | -24.6221 | 1.454 | 2.9273e+18 | 0.6655 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.0672 | -83.3091 | 56.9525 | 4.391e+18 | 12.9498 | [6 empty] | 9.9217 | 4.2049 | 49.5017 | [5 empty] | -2.5067 | -26.5394 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.2403 | 4.6418 | 49.0926 | [7 empty] | -2.6602 | -28.0904 | 1.5585 | 2.9273e+18 | 0.6681 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.6472 | -90.2623 | 59.9527 | 2.9273e+18 | 13.2081 | [6 empty] | 11.4021 | 4.8324 | 56.8878 | [5 empty] | -2.8808 | -30.4994 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.5572 | 5.1805 | 55.1499 | [7 empty] | -2.8491 | -31.4403 | 0.9414 | 4.391e+18 | 0.6844 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.1503 | -96.276 | 61.3441 | 4.391e+18 | 13.2529 | [6 empty] | 13.1476 | 5.5721 | 65.5966 | [5 empty] | -3.3175 | -35.1226 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.344 | 5.9706 | 64.2786 | [7 empty] | -3.385 | -36.1969 | 1.0765 | 4.391e+18 | 0.6802 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.6547 | -102.2796 | 62.3233 | 2.9273e+18 | 13.238 | [6 empty] | 15.2061 | 6.4445 | 75.8666 | [5 empty] | -3.792 | -40.1463 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.3413 | 6.8289 | 73.4852 | [7 empty] | -3.6871 | -40.7717 | 0.6342 | 2.9273e+18 | 0.6576 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.141 | -108.1106 | 62.7788 | 2.9273e+18 | 13.1329 | [6 empty] | 17.6338 | 7.4734 | 87.9792 | [5 empty] | -4.2994 | -45.5188 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.9371 | 7.9023 | 86.4067 | [7 empty] | -4.1744 | -46.2796 | 0.771 | 4.391e+18 | 0.5318 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.6268 | -113.9279 | 62.8553 | 2.9273e+18 | 12.9649 | [6 empty] | 20.4973 | 8.687 | 102.2659 | [5 empty] | -4.8412 | -51.2551 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.824 | 9.1543 | 100.5148 | [7 empty] | -4.6951 | -51.9136 | 0.6745 | 4.391e+18 | 0.5176 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.1592 | -120.2022 | 63.0096 | 2.9273e+18 | 12.8125 | [6 empty] | 23.8749 | 10.1185 | 119.1176 | [5 empty] | -5.4189 | -57.3711 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.2983 | 10.4829 | 118.7543 | [7 empty] | -5.2699 | -57.9868 | 0.6335 | 2.9273e+18 | 0.2909 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.5813 | -125.2553 | 61.5397 | 2.9273e+18 | 12.3849 | [6 empty] | 27.859 | 11.807 | 138.9951 | [5 empty] | -6.034 | -63.8838 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.756 | 12.0116 | 135.0762 | [7 empty] | -5.7182 | -63.5191 | 0.4824 | 4.391e+18 | 0.3793 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.1001 | -131.381 | 60.7305 | 2.9273e+18 | 12.0753 | [6 empty] | 32.5585 | 13.7987 | 162.4418 | [5 empty] | -6.6883 | -70.811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.9871 | 14.2085 | 160.569 | [7 empty] | -6.333 | -71.0511 | 0.4288 | 2.9273e+18 | 0.3374 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.5752 | -136.9787 | 58.9558 | 2.9273e+18 | 11.6034 | [6 empty] | 38.1017 | 16.148 | 190.0982 | [5 empty] | -7.3836 | -78.1721 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.3704 | 16.4879 | 187.4781 | [7 empty] | -7.0309 | -78.1513 | 0.3533 | 4.391e+18 | 0.2956 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.0351 | -142.3617 | 56.5099 | 2.9273e+18 | 11.02 | [6 empty] | 44.64 | 18.919 | 222.7192 | [5 empty] | -8.1218 | -85.9875 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.871 | 19.2299 | 219.8682 | [7 empty] | -7.7649 | -85.8723 | 0.3751 | 2.9273e+18 | 0.2612 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.4762 | -147.5191 | 53.3596 | 4.391e+18 | 10.3201 | [6 empty] | 52.3517 | 22.1873 | 261.1948 | [5 empty] | -8.905 | -94.2791 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.7442 | 22.508 | 259.3219 | [7 empty] | -8.556 | -94.2894 | 0.3491 | 4.391e+18 | 0.2199 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -12.9316 | -152.8041 | 49.8364 | 2.9273e+18 | 9.5621 | [6 empty] | 61.4472 | 26.042 | 306.5741 | [5 empty] | -9.7353 | -103.0703 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.5526 | 26.2848 | 303.4273 | [7 empty] | -9.4403 | -102.8394 | 0.3746 | 2.9273e+18 | 0.1852 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.4338 | -158.4934 | 46.1935 | 2.9273e+18 | 8.7902 | [6 empty] | 72.1742 | 30.5883 | 360.0937 | [5 empty] | -10.6152 | -112.3859 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.8371 | 31.0706 | 359.0218 | [7 empty] | -10.3028 | -112.5361 | 0.3467 | 2.9273e+18 | 0.2114 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -13.8813 | -163.2158 | 41.3477 | 2.9273e+18 | 7.8323 | [6 empty] | 84.3972 | 35.7685 | 421.077 | [5 empty] | -11.5173 | -121.9357 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.2964 | 36.1665 | 413.723 | [7 empty] | -11.066 | -121.3167 | 0.766 | 2.9273e+18 | 0.2745 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.5509 | -6.2859 | 8.0708 | 25930.627 | 7.7676 | [6 empty] | 2.9564 | 4.3541 | 4.5371 | [5 empty] | -5.6045 | -0.8289 | 7264.6059 | [5 empty] | 3.1469 | 4.5137 | 4.4294 | [7 empty] | -5.3458 | -0.4814 | 0.4333 | 6743.1385 | 0.6685 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.4919 | -30.7998 | 21.6142 | 4.391e+18 | 7.3377 | [6 empty] | 4.4082 | 4.9693 | 11.7802 | [5 empty] | -5.4227 | -9.572 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.6211 | 5.0717 | 11.7613 | [7 empty] | -5.0204 | -9.5437 | 0.4032 | 4.391e+18 | 0.8808 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.2579 | -55.5927 | 36.595 | 2.9273e+18 | 9.7613 | [6 empty] | 6.6425 | 5.9163 | 22.9275 | [5 empty] | -5.5396 | -19.1871 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.9636 | 6.1221 | 23.2185 | [7 empty] | -5.2914 | -19.465 | 0.3726 | 4.391e+18 | 0.5729 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.0483 | -79.3657 | 50.2762 | 2.9273e+18 | 12.6558 | [6 empty] | 9.7561 | 7.2358 | 38.462 | [5 empty] | -5.8871 | -29.262 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.1347 | 7.5618 | 38.1803 | [7 empty] | -5.6319 | -29.3049 | 0.2588 | 4.391e+18 | 0.5189 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.2436 | -102.062 | 59.3266 | 4.391e+18 | 13.4835 | [6 empty] | 15.3036 | 9.5869 | 66.1398 | [5 empty] | -6.5946 | -42.9178 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.4816 | 9.7346 | 65.4571 | [7 empty] | -6.3477 | -42.7872 | 0.2793 | 2.9273e+18 | 0.2881 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.6585 | -124.6198 | 62.4599 | 2.9273e+18 | 12.9646 | [6 empty] | 26.0309 | 14.1333 | 119.6608 | [5 empty] | -7.8718 | -62.3436 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.307 | 14.3783 | 117.7861 | [7 empty] | -7.4212 | -62.0447 | 0.5406 | 4.391e+18 | 0.373 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.1296 | -145.883 | 57.176 | 4.391e+18 | 11.1261 | [6 empty] | 46.796 | 22.9338 | 223.2625 | [5 empty] | -9.8849 | -88.8648 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.5494 | 23.0215 | 217.3806 | [7 empty] | -9.3426 | -87.8889 | 1.1164 | 2.9273e+18 | 0.3502 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.7096 | -166.0529 | 42.6828 | 4.391e+18 | 7.8834 | [6 empty] | 86.5532 | 39.7833 | 421.6202 | [5 empty] | -12.7503 | -123.4728 | 4.391e+18 | [5 empty] | 86.0486 | 39.863 | 414.0131 | [7 empty] | -12.3595 | -122.5887 | 0.9667 | 2.9273e+18 | 0.2167 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.1205 | 14.212 | 24.8417 | 5103.4378 | 12.4985 | [6 empty] | 6.8664 | 11.6353 | 5.5224 | [5 empty] | -14.0335 | 8.1351 | 4463.9101 | [5 empty] | 7.1162 | 11.7666 | 5.619 | [7 empty] | -13.4891 | 8.0516 | 0.5508 | 4440.9685 | 0.5206 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -32.7104 | -15.9211 | 23.855 | 23760.5792 | 11.9249 | [6 empty] | 8.3182 | 12.2506 | 12.7655 | [5 empty] | -13.3564 | -1.9755 | 7264.6059 | [5 empty] | 8.6291 | 12.3178 | 12.1989 | [7 empty] | -12.2358 | -1.2738 | 1.3222 | 6792.9055 | 1.1102 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.3327 | -51.0363 | 39.8725 | 4.391e+18 | 12.4398 | [6 empty] | 10.5525 | 13.1975 | 23.9128 | [5 empty] | -12.6896 | -13.9499 | 24065.2604 | [5 empty] | 10.6431 | 13.1853 | 23.6542 | [7 empty] | -12.2996 | -13.7413 | 0.4424 | 22341.1407 | 0.3589 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -23.9633 | -81.3226 | 56.151 | 2.9273e+18 | 11.1854 | [6 empty] | 13.6661 | 14.5171 | 39.4473 | [5 empty] | -12.1838 | -26.421 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.827 | 14.4578 | 39.6167 | [7 empty] | -11.7062 | -26.6494 | 0.5294 | 4.391e+18 | 0.5695 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.2634 | -106.9555 | 65.3782 | 4.391e+18 | 12.8053 | [6 empty] | 19.2136 | 16.8682 | 67.1251 | [5 empty] | -11.859 | -42.4105 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.3401 | 16.9744 | 66.2068 | [7 empty] | -11.542 | -41.8803 | 0.6178 | 4.391e+18 | 0.3118 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.5919 | -130.4911 | 67.7273 | 4.391e+18 | 13.4187 | [6 empty] | 29.9409 | 21.4145 | 120.6461 | [5 empty] | -11.9954 | -63.4471 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.8184 | 21.2751 | 119.8627 | [7 empty] | -11.8374 | -63.2192 | 0.2773 | 4.391e+18 | 0.1352 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.6184 | -151.8363 | 61.9907 | 2.9273e+18 | 12.0901 | [6 empty] | 50.706 | 30.215 | 224.2477 | [5 empty] | -12.94 | -90.4561 | 4.391e+18 | [5 empty] | 51.0556 | 30.4446 | 224.6936 | [7 empty] | -12.8383 | -90.5565 | 0.1428 | 4.391e+18 | 0.0992 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.2413 | -171.7529 | 47.5255 | 2.9273e+18 | 8.9869 | [6 empty] | 90.4632 | 47.0646 | 422.6055 | [5 empty] | -14.9278 | -124.7935 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.6374 | 47.3795 | 417.1977 | [7 empty] | -14.3986 | -124.0904 | 0.8799 | 2.9273e+18 | 0.2557 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -62.6175 | 34.034 | 44.0343 | 4310.4469 | 17.1685 | [6 empty] | 12.884 | 22.8412 | 7.0387 | [5 empty] | -21.8385 | 17.4179 | 3945.1892 | [5 empty] | 12.971 | 22.7383 | 7.2057 | [7 empty] | -21.3991 | 17.0492 | 0.5736 | 3959.4947 | 0.3073 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -57.8609 | 9.5475 | 36.7356 | 6456.5275 | 16.9826 | [6 empty] | 14.3357 | 23.4565 | 14.2819 | [5 empty] | -21.1383 | 8.5707 | 4960.0855 | [5 empty] | 14.4397 | 23.4311 | 13.9025 | [7 empty] | -20.6641 | 8.9428 | 0.6028 | 4879.5576 | 0.4439 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.1737 | -26.3829 | 38.7439 | 27953.8669 | 17.0332 | [6 empty] | 16.57 | 24.4034 | 25.4292 | [5 empty] | -20.2816 | -2.9997 | 7264.6059 | [5 empty] | 16.5027 | 24.3343 | 25.934 | [7 empty] | -20.4736 | -3.5526 | 0.5852 | 7457.3545 | 0.3975 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.0033 | -62.7827 | 53.1976 | 4.391e+18 | 17.6023 | [6 empty] | 19.6836 | 25.723 | 40.9636 | [5 empty] | -19.4047 | -16.149 | 14609.1727 | [5 empty] | 19.4898 | 25.5295 | 39.8777 | [7 empty] | -19.219 | -15.4407 | 0.7322 | 13814.7235 | 0.3756 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.322 | -95.0913 | 64.8044 | 4.391e+18 | 16.3092 | [6 empty] | 25.2311 | 28.0741 | 68.6415 | [5 empty] | -18.4105 | -34.1037 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.0853 | 27.9853 | 66.0026 | [7 empty] | -17.9219 | -32.5534 | 1.6254 | 4.391e+18 | 0.4064 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -36.95 | -124.1147 | 68.6854 | 2.9273e+18 | 16.6639 | [6 empty] | 35.9584 | 32.6204 | 122.1625 | [5 empty] | -17.5307 | -58.2316 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.2312 | 33.0023 | 121.0622 | [7 empty] | -17.3673 | -57.5365 | 0.714 | 4.391e+18 | 0.1982 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -34.8183 | -149.1641 | 63.4178 | 4.391e+18 | 16.1042 | [6 empty] | 56.7235 | 41.4209 | 225.7641 | [5 empty] | -17.2767 | -88.2206 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.197 | 41.7555 | 224.8031 | [7 empty] | -16.9005 | -87.8745 | 0.5112 | 4.391e+18 | 0.2532 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -33.8872 | -171.2597 | 49.4844 | 4.391e+18 | 13.8998 | [6 empty] | 96.4807 | 58.2705 | 424.1219 | [5 empty] | -18.1285 | -124.3516 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.4852 | 58.5963 | 416.8975 | [7 empty] | -17.5368 | -123.1716 | 1.32 | 2.9273e+18 | 0.2962 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -84.7379 | 50.8606 | 60.8944 | 4091.2645 | 22.0856 | [6 empty] | 21.2698 | 38.4573 | 9.1518 | [5 empty] | -29.1671 | 25.9605 | 3754.0332 | [5 empty] | 21.7836 | 38.6064 | 8.9613 | [7 empty] | -28.1049 | 26.0984 | 1.0712 | 3714.2672 | 0.585 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -80.9968 | 31.8809 | 54.1048 | 4994.7794 | 22.2382 | [6 empty] | 22.7216 | 39.0726 | 16.395 | [5 empty] | -28.5477 | 18.5983 | 4281.5409 | [5 empty] | 22.8587 | 39.013 | 16.0085 | [7 empty] | -28.028 | 18.8826 | 0.5925 | 4238.9091 | 0.3708 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -74.8357 | 0.4995 | 47.7755 | 7960.3682 | 22.5009 | [6 empty] | 24.9558 | 40.0195 | 27.5423 | [5 empty] | -27.7181 | 8.4008 | 5291.963 | [5 empty] | 25.1786 | 40.0793 | 27.1034 | [7 empty] | -27.2103 | 8.7745 | 0.6305 | 5222.0534 | 0.383 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -67.9851 | -35.7076 | 52.0318 | 29755.3825 | 22.805 | [6 empty] | 28.0694 | 41.3391 | 43.0767 | [5 empty] | -26.7627 | -3.9583 | 7264.6059 | [5 empty] | 27.9551 | 41.216 | 43.7919 | [7 empty] | -26.9796 | -4.5877 | 0.6657 | 7430.5965 | 0.3971 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -61.7251 | -71.1766 | 61.0516 | 4.391e+18 | 22.4471 | [6 empty] | 33.617 | 43.6902 | 70.7546 | [5 empty] | -25.4815 | -22.0472 | 15341.0654 | [5 empty] | 33.4328 | 43.5317 | 69.9968 | [7 empty] | -25.4428 | -21.6841 | 0.3652 | 15012.63 | 0.1768 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.3376 | -104.9201 | 65.4702 | 4.391e+18 | 22.6375 | [6 empty] | 44.3443 | 48.2365 | 124.2756 | [5 empty] | -23.9463 | -48.0241 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.0875 | 48.0686 | 122.4522 | [7 empty] | -23.8052 | -47.3022 | 0.7356 | 4.391e+18 | 0.1262 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.2189 | -134.585 | 60.8536 | 4.391e+18 | 23.2478 | [6 empty] | 65.1093 | 57.037 | 227.8772 | [5 empty] | -22.6521 | -81.3969 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.0372 | 57.2873 | 224.2797 | [7 empty] | -22.4365 | -80.1921 | 1.2239 | 4.391e+18 | 0.1724 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.5802 | -160.3603 | 47.9747 | 4.391e+18 | 21.9329 | [6 empty] | 104.8665 | 73.8866 | 426.235 | [5 empty] | -22.2946 | -120.9006 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.7516 | 74.3412 | 417.1166 | [7 empty] | -21.6889 | -119.1135 | 1.887 | 4.391e+18 | 0.3267 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -105.3498 | 65.9008 | 73.3429 | 3999.4299 | 25.8327 | [6 empty] | 36.2109 | 66.2806 | 12.9168 | [5 empty] | -38.2706 | 36.2433 | 3643.8512 | [5 empty] | 35.6795 | 65.4561 | 12.7412 | [7 empty] | -38.1974 | 36.0663 | 0.1916 | 3645.6701 | 0.2102 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -102.3259 | 50.8966 | 67.7187 | 4501.6256 | 26.0105 | [6 empty] | 37.6626 | 66.8959 | 20.16 | [5 empty] | -37.7651 | 30.4582 | 3926.0161 | [5 empty] | 37.9409 | 66.3981 | 20.1674 | [7 empty] | -36.6395 | 30.0846 | 1.186 | 3915.8436 | 0.4129 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.0223 | 24.5421 | 60.0232 | 5822.7488 | 26.408 | [6 empty] | 39.8969 | 67.8428 | 31.3073 | [5 empty] | -37.0483 | 22.1117 | 4419.2659 | [5 empty] | 39.885 | 67.418 | 31.8445 | [7 empty] | -36.6598 | 21.4569 | 0.7614 | 4451.9031 | 0.3525 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -90.4954 | -8.4546 | 57.8752 | 9269.937 | 27.1234 | [6 empty] | 43.0105 | 69.1624 | 46.8417 | [5 empty] | -36.1575 | 11.4684 | 5244.2829 | [5 empty] | 42.9534 | 69.1238 | 47.5851 | [7 empty] | -36.3444 | 10.9628 | 0.5391 | 5298.9276 | 0.3188 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -83.839 | -43.4564 | 62.2067 | 28839.001 | 26.3592 | [6 empty] | 48.558 | 71.5135 | 74.5196 | [5 empty] | -34.8252 | -5.1508 | 7264.6059 | [5 empty] | 48.5505 | 71.293 | 74.5309 | [7 empty] | -34.5977 | -5.3094 | 0.2773 | 7282.2147 | 0.1618 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -77.4326 | -78.9875 | 65.4148 | 4.391e+18 | 24.7511 | [6 empty] | 59.2853 | 76.0599 | 128.0406 | [5 empty] | -32.92 | -31.053 | 17416.4489 | [5 empty] | 59.3198 | 75.5283 | 126.6841 | [7 empty] | -32.135 | -30.8113 | 0.8214 | 17018.125 | 0.3688 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -71.9533 | -111.7441 | 60.8085 | 4.391e+18 | 24.95 | [6 empty] | 80.0504 | 84.8603 | 231.6422 | [5 empty] | -30.7184 | -67.0523 | 4.391e+18 | [5 empty] | 80.2499 | 85.2867 | 227.829 | [7 empty] | -30.344 | -65.5932 | 1.5064 | 4.391e+18 | 0.2232 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -67.8418 | -140.8509 | 48.8497 | 4.391e+18 | 25.2884 | [6 empty] | 119.8076 | 101.7099 | 430 | [5 empty] | -28.9597 | -111.2794 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.4977 | 101.98 | 425.6308 | [7 empty] | -28.9313 | -110.2547 | 1.0251 | 4.391e+18 | 0.1372 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -124.7741 | 79.701 | 80.4798 | 3952.9221 | 22.2702 | [6 empty] | 65.1026 | 120.083 | 20.1972 | [5 empty] | -50.2364 | 49.351 | 3578.1826 | [5 empty] | 65.2395 | 119.4781 | 19.92 | [7 empty] | -49.4662 | 49.2547 | 0.7762 | 3566.511 | 0.2692 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -122.3097 | 67.5652 | 75.8681 | 4272.7311 | 22.5249 | [6 empty] | 66.5544 | 120.6983 | 27.4403 | [5 empty] | -49.8527 | 45.0717 | 3726.3716 | [5 empty] | 66.4309 | 120.0104 | 27.4375 | [7 empty] | -49.4064 | 44.8214 | 0.5117 | 3725.7829 | 0.1776 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -117.7887 | 45.4475 | 68.8292 | 5035.3335 | 23.1356 | [6 empty] | 68.7887 | 121.6452 | 38.5876 | [5 empty] | -49.2886 | 38.7247 | 3970.9688 | [5 empty] | 68.3249 | 120.7023 | 39.0994 | [7 empty] | -49.1442 | 38.1292 | 0.6128 | 3991.2729 | 0.3112 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -111.8979 | 16.3444 | 64.8712 | 6617.2764 | 24.3562 | [6 empty] | 71.9023 | 122.9648 | 54.1221 | [5 empty] | -48.5518 | 30.3281 | 4348.2949 | [5 empty] | 72.0781 | 122.5678 | 52.6354 | [7 empty] | -47.7817 | 30.9074 | 0.9637 | 4302.0446 | 0.46 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -105.4379 | -16.3056 | 66.708 | 10284.2898 | 25.2138 | [6 empty] | 77.4498 | 125.3159 | 81.7999 | [5 empty] | -47.3655 | 16.5204 | 5139.7507 | [5 empty] | 77.0901 | 124.7501 | 80.5181 | [7 empty] | -47.1635 | 16.9315 | 0.458 | 5106.3185 | 0.2538 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -98.7559 | -51.2873 | 69.4817 | 29060.6136 | 22.8005 | [6 empty] | 88.1771 | 129.8622 | 135.3209 | [5 empty] | -45.4487 | -6.7221 | 7264.6059 | [5 empty] | 88.1848 | 129.4151 | 132.5922 | [7 empty] | -44.751 | -5.8164 | 1.1432 | 7120.104 | 0.4675 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -92.5901 | -85.0126 | 65.5869 | 2.1955e+18 | 20.4543 | [6 empty] | 108.9422 | 138.6627 | 238.9226 | [5 empty] | -42.7461 | -42.3838 | 19021.1871 | [5 empty] | 109.3727 | 138.7674 | 236.8045 | [7 empty] | -42.1684 | -41.6971 | 0.8974 | 18165.0572 | 0.2106 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -87.3949 | -116.3533 | 54.28 | 4.391e+18 | 22.4905 | [6 empty] | 148.6994 | 155.5123 | 437.2803 | [5 empty] | -39.7078 | -90.4254 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.7862 | 155.2598 | 431.5813 | [7 empty] | -39.7276 | -89.203 | 1.2226 | 4.391e+18 | 0.1678 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -143.0971 | 92.5165 | 81.9918 | 3926.1013 | 17.168 | [6 empty] | 121.029 | 224.2292 | 34.29 | [5 empty] | -65.5923 | 65.7645 | 3541.4522 | [5 empty] | 120.98 | 223.2032 | 33.6293 | [7 empty] | -64.9358 | 65.7804 | 0.6567 | 3530.9563 | 0.2342 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -141.0179 | 82.4379 | 78.224 | 4148.1127 | 17.6051 | [6 empty] | 122.4807 | 224.8445 | 41.5331 | [5 empty] | -65.3159 | 62.7346 | 3618.6222 | [5 empty] | 121.6437 | 223.4301 | 40.9535 | [7 empty] | -65.1778 | 62.712 | 0.1399 | 3615.2548 | 0.1481 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -137.1288 | 63.6702 | 72.4375 | 4649.3053 | 18.6059 | [6 empty] | 124.715 | 225.7914 | 52.6804 | [5 empty] | -64.9008 | 58.165 | 3741.8649 | [5 empty] | 124.0117 | 224.892 | 52.9585 | [7 empty] | -65.0357 | 57.901 | 0.2965 | 3750.072 | 0.1584 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -131.8802 | 38.1615 | 68.9366 | 5588.3008 | 20.3615 | [6 empty] | 127.8286 | 227.111 | 68.2149 | [5 empty] | -64.3424 | 51.9782 | 3923.1954 | [5 empty] | 126.8656 | 225.9509 | 67.7098 | [7 empty] | -64.4772 | 51.9705 | 0.1351 | 3923.8902 | 0.121 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -125.8844 | 8.4547 | 70.6578 | 7328.5683 | 22.4422 | [6 empty] | 133.3761 | 229.4621 | 95.8927 | [5 empty] | -63.4015 | 41.4457 | 4276.08 | [5 empty] | 134.7847 | 229.6047 | 94.0315 | [7 empty] | -62.0498 | 42.0048 | 1.4627 | 4233.6336 | 0.5266 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -119.3333 | -24.7047 | 74.5647 | 11332.5333 | 23.131 | [6 empty] | 144.1034 | 234.0085 | 149.4137 | [5 empty] | -61.7575 | 22.676 | 5080.3753 | [5 empty] | 144.3435 | 233.9207 | 148.3065 | [7 empty] | -61.4016 | 22.9947 | 0.4778 | 5056.7018 | 0.1924 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -112.9506 | -57.9505 | 72.9375 | 28177.0837 | 17.9545 | [6 empty] | 164.8685 | 242.8089 | 253.0153 | [5 empty] | -59.1128 | -8.7431 | 7264.6059 | [5 empty] | 165.3809 | 243.5883 | 248.614 | [7 empty] | -58.7508 | -7.2531 | 1.5333 | 7101.1464 | 0.6671 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.1445 | -89.9379 | 61.8397 | 2.1955e+18 | 15.1275 | [6 empty] | 204.6257 | 259.6585 | 451.3731 | [5 empty] | -55.4458 | -56.0058 | 19725.6586 | [5 empty] | 205.196 | 260.1175 | 444.4934 | [7 empty] | -54.75 | -54.3571 | 1.7894 | 18250.1451 | 0.3513 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -160.7569 | 104.7766 | 78.1918 | 3908.4297 | 12.7761 | [6 empty] | 228.1066 | 423.6297 | 61.2723 | [5 empty] | -84.8512 | 86.0071 | 3521.7681 | [5 empty] | 229.3075 | 424.7127 | 62.4058 | [7 empty] | -84.601 | 85.7569 | 0.3538 | 3525.0756 | 0.1113 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -158.9702 | 96.2681 | 75.3313 | 4070.5276 | 13.4772 | [6 empty] | 229.5584 | 424.245 | 68.5154 | [5 empty] | -84.6583 | 83.9176 | 3562.0065 | [5 empty] | 230.62 | 425.1859 | 69.5573 | [7 empty] | -84.4344 | 83.6872 | 0.3212 | 3565.1416 | 0.0974 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -155.5923 | 80.1716 | 71.2293 | 4424.7781 | 14.9606 | [6 empty] | 231.7927 | 425.1919 | 79.6627 | [5 empty] | -84.3652 | 80.7364 | 3625.1444 | [5 empty] | 234.4477 | 427.7983 | 79.4856 | [7 empty] | -83.7299 | 81.0019 | 0.6885 | 3615.0893 | 0.2518 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -150.9795 | 57.8783 | 69.52 | 5048.4368 | 17.2397 | [6 empty] | 234.9063 | 426.5115 | 95.1972 | [5 empty] | -83.9644 | 76.372 | 3715.6652 | [5 empty] | 237.465 | 428.8157 | 95.9778 | [7 empty] | -83.3387 | 76.3431 | 0.6264 | 3711.3983 | 0.1821 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -145.4744 | 31.0613 | 72.7493 | 6096.9235 | 19.9412 | [6 empty] | 240.4538 | 428.8626 | 122.875 | [5 empty] | -83.2714 | 68.7872 | 3884.6251 | [5 empty] | 242.6714 | 430.6384 | 122.0571 | [7 empty] | -82.5508 | 69.1451 | 0.8045 | 3869.2403 | 0.2717 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -139.278 | 0.3008 | 79.0431 | 8019.1127 | 22.5597 | [6 empty] | 251.1811 | 433.409 | 176.396 | [5 empty] | -82.0035 | 54.7751 | 4241.3305 | [5 empty] | 252.7933 | 434.6075 | 174.457 | [7 empty] | -81.3734 | 55.3737 | 0.8691 | 4217.0963 | 0.3089 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -132.9579 | -31.5458 | 81.2133 | 12032.8224 | 22.279 | [6 empty] | 271.9461 | 442.2094 | 279.9976 | [5 empty] | -79.7908 | 29.8452 | 5058.4755 | [5 empty] | 271.7997 | 443.5111 | 278.9711 | [7 empty] | -80.3138 | 30.3801 | 0.7481 | 5045.2718 | 0.2005 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -126.8415 | -63.3135 | 72.5532 | 26329.0446 | 13.7207 | [6 empty] | 311.7034 | 459.059 | 478.3554 | [5 empty] | -76.2779 | -11.2819 | 7264.6059 | [5 empty] | 313.7459 | 461.1318 | 473.3351 | [7 empty] | -75.6539 | -9.9361 | 1.4834 | 7138.9604 | 0.525 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1111 | -9.2323 | 5.7761 | 6.4036e+17 | 8.3176 | [6 empty] | 3.2418 | 1.5847 | 4.0716 | [5 empty] | 3.8274 | -3.9269 | 20125.5764 | [5 empty] | 3.4317 | 1.9928 | 4.0714 | [7 empty] | 3.6583 | -3.7384 | 0.2532 | 11646.2579 | 1.3109 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.3991 | -26.8574 | 17.5906 | 2.9273e+18 | 10.5082 | [6 empty] | 4.6936 | 2.2 | 11.3147 | [5 empty] | 2.3161 | -9.2671 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.0597 | 2.6588 | 11.6511 | [7 empty] | 2.336 | -9.9771 | 0.7103 | 2.9273e+18 | 0.5511 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9372 | -50.9302 | 35.0271 | 2.9273e+18 | 11.7861 | [6 empty] | 6.9278 | 3.1469 | 22.462 | [5 empty] | 1.1831 | -15.9673 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.2947 | 3.5788 | 22.5486 | [7 empty] | 1.2609 | -16.924 | 0.9598 | 2.9273e+18 | 0.5968 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.773 | -75.627 | 51.0998 | 4.391e+18 | 13.1157 | [6 empty] | 10.0414 | 4.4665 | 37.9965 | [5 empty] | 0.0993 | -24.6741 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.4081 | 4.9491 | 36.8093 | [7 empty] | 0.421 | -25.5777 | 0.9592 | 4.391e+18 | 0.8901 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2121 | -99.1775 | 60.3971 | 2.9273e+18 | 13.5224 | [6 empty] | 15.589 | 6.8176 | 65.6743 | [5 empty] | -1.4761 | -38.9664 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.7088 | 7.1775 | 64.4431 | [7 empty] | -1.4899 | -39.4322 | 0.466 | 2.9273e+18 | 0.5989 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.553 | -122.274 | 62.8922 | 2.9273e+18 | 12.9389 | [6 empty] | 26.3163 | 11.364 | 119.1953 | [5 empty] | -3.7774 | -59.5634 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.3678 | 11.6844 | 116.9852 | [7 empty] | -3.6536 | -59.5447 | 0.1252 | 2.9273e+18 | 0.3898 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.6292 | -143.9357 | 56.9025 | 2.9273e+18 | 11.1052 | [6 empty] | 47.0813 | 20.1644 | 222.7969 | [5 empty] | -6.7892 | -87.163 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.1098 | 20.4313 | 218.1536 | [7 empty] | -6.2941 | -86.6574 | 0.7076 | 4.391e+18 | 0.3262 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.6184 | -164.3657 | 41.8786 | 4.391e+18 | 7.9035 | [6 empty] | 86.8385 | 37.014 | 421.1547 | [5 empty] | -10.5021 | -122.5406 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.8086 | 37.2165 | 416.3174 | [7 empty] | -10.122 | -122.0885 | 0.5907 | 2.9273e+18 | 0.1837 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.7607 | 8.4172 | 2.0397 | 3036.1671 | 3.031 | [6 empty] | 4.5973 | 5.2603 | 0.621 | [5 empty] | 0.6565 | 6.9503 | 1941.0392 | [5 empty] | 4.761 | 5.3147 | 1.5021 | [7 empty] | 0.5141 | 5.2165 | 1.7396 | 3138.231 | 1.923 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2304 | -31.6768 | 22.5129 | 4.391e+18 | 11.0334 | [6 empty] | 6.8495 | 6.2148 | 11.858 | [5 empty] | -0.8772 | -9.2873 | 18095.8337 | [5 empty] | 6.9262 | 6.2928 | 11.62 | [7 empty] | -0.7059 | -8.9529 | 0.3758 | 15879.3344 | 0.3921 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.3954 | -57.6371 | 38.3099 | 2.9273e+18 | 12.4321 | [6 empty] | 9.0838 | 7.1617 | 23.0053 | [5 empty] | -1.8411 | -19.4925 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.3217 | 7.3035 | 22.879 | [7 empty] | -1.4488 | -19.3722 | 0.4104 | 2.9273e+18 | 0.5077 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3091 | -81.5092 | 51.7511 | 2.9273e+18 | 13.6822 | [6 empty] | 12.1974 | 8.4813 | 38.5397 | [5 empty] | -2.8291 | -29.9524 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.3511 | 8.5767 | 39.0654 | [7 empty] | -2.8475 | -30.2653 | 0.3135 | 4.391e+18 | 0.1013 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.0639 | -103.943 | 60.3422 | 4.391e+18 | 13.8625 | [6 empty] | 17.7449 | 10.8324 | 66.2176 | [5 empty] | -4.1373 | -43.8022 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.7569 | 10.8888 | 65.6669 | [7 empty] | -4.0532 | -43.6028 | 0.2165 | 2.9273e+18 | 0.125 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -10.9089 | -126.1151 | 63.1254 | 2.9273e+18 | 13.1157 | [6 empty] | 28.4722 | 15.3788 | 119.7386 | [5 empty] | -5.9679 | -63.1833 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.6838 | 15.6257 | 119.3631 | [7 empty] | -5.8979 | -63.1913 | 0.0704 | 2.9273e+18 | 0.1694 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.6327 | -147.0836 | 57.7366 | 4.391e+18 | 11.219 | [6 empty] | 49.2373 | 24.1792 | 223.3402 | [5 empty] | -8.4534 | -89.4985 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.0501 | 24.251 | 219.3956 | [7 empty] | -8.1047 | -88.8157 | 0.7667 | 2.9273e+18 | 0.2297 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.3832 | -166.9807 | 43.1858 | 4.391e+18 | 7.9672 | [6 empty] | 88.9945 | 41.0288 | 421.698 | [5 empty] | -11.7007 | -123.8782 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.0462 | 41.429 | 415.4002 | [7 empty] | -11.223 | -123.211 | 0.8206 | 2.9273e+18 | 0.2582 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.1997 | 25.5499 | 24.135 | 3640.1995 | 11.9033 | [6 empty] | 8.5073 | 12.5415 | 1.6063 | [5 empty] | -8.4324 | 15.1249 | 3198.1687 | [5 empty] | 8.793 | 12.5207 | 2.2571 | [7 empty] | -7.5812 | 13.8042 | 1.5712 | 3285.9653 | 1.1987 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.1658 | 14.2873 | 21.5204 | 4642.4026 | 12.6718 | [6 empty] | 9.3078 | 12.8808 | 5.6001 | [5 empty] | -8.4043 | 8.6228 | 4017.9464 | [5 empty] | 9.5911 | 12.8536 | 5.5699 | [7 empty] | -7.2549 | 8.4834 | 1.1578 | 3959.6461 | 1.1251 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.4807 | -15.3688 | 22.1673 | 14963.3628 | 12.7204 | [6 empty] | 10.7595 | 13.496 | 12.8433 | [5 empty] | -8.3978 | -1.2421 | 6185.3346 | [5 empty] | 10.8756 | 13.4042 | 12.4516 | [7 empty] | -7.5866 | -0.9299 | 0.8691 | 6002.8033 | 0.831 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.4405 | -50.7247 | 40.1006 | 4.391e+18 | 12.4601 | [6 empty] | 12.9938 | 14.443 | 23.9906 | [5 empty] | -8.4596 | -13.1402 | 14176.3828 | [5 empty] | 13.1309 | 14.378 | 23.4731 | [7 empty] | -7.7002 | -12.7616 | 0.8485 | 13267.3955 | 0.8124 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.5007 | -81.4196 | 56.9655 | 2.9273e+18 | 12.8394 | [6 empty] | 16.1074 | 15.7625 | 39.525 | [5 empty] | -8.6249 | -25.7057 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.1112 | 15.6948 | 39.6935 | [7 empty] | -8.5344 | -25.909 | 0.2225 | 4.391e+18 | 0.1378 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.6095 | -107.2531 | 66.1672 | 4.391e+18 | 13.8399 | [6 empty] | 21.6549 | 18.1136 | 67.2028 | [5 empty] | -9.017 | -41.9393 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.7371 | 18.2715 | 66.3488 | [7 empty] | -8.8767 | -41.3745 | 0.5819 | 4.391e+18 | 0.208 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.5512 | -130.8851 | 68.2865 | 2.9273e+18 | 13.8002 | [6 empty] | 32.3822 | 22.66 | 120.7238 | [5 empty] | -9.8572 | -63.2902 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.2643 | 22.6281 | 119.3849 | [7 empty] | -9.7085 | -62.8308 | 0.4828 | 4.391e+18 | 0.1313 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -19.9233 | -152.2309 | 62.293 | 4.391e+18 | 12.24 | [6 empty] | 53.1473 | 31.4605 | 224.3255 | [5 empty] | -11.3935 | -90.5246 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.1882 | 31.5324 | 222.9184 | [7 empty] | -11.1922 | -90.2177 | 0.3671 | 4.391e+18 | 0.1206 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.7658 | -172.0235 | 47.5943 | 2.9273e+18 | 9.0583 | [6 empty] | 92.9045 | 48.31 | 422.6833 | [5 empty] | -13.8302 | -124.9372 | 4.391e+18 | [5 empty] | 92.451 | 48.3372 | 416.0003 | [7 empty] | -13.4518 | -124.0124 | 0.9992 | 2.9273e+18 | 0.1977 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -56.9763 | 41.5784 | 43.7918 | 3766.5156 | 16.9262 | [6 empty] | 14.5248 | 23.7474 | 3.1226 | [5 empty] | -17.377 | 22.8803 | 3342.7705 | [5 empty] | 14.5609 | 23.5502 | 3.4938 | [7 empty] | -16.9545 | 22.1584 | 0.8365 | 3373.6353 | 0.5815 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.0503 | 33.748 | 42.1241 | 4163.6364 | 17.2949 | [6 empty] | 15.3253 | 24.0867 | 7.1165 | [5 empty] | -17.1471 | 17.5929 | 3754.062 | [5 empty] | 15.0897 | 23.7859 | 7.4131 | [7 empty] | -17.3004 | 16.9952 | 0.617 | 3807.8703 | 0.5443 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -51.7794 | 9.4392 | 34.9913 | 6148.2021 | 17.358 | [6 empty] | 16.7771 | 24.7019 | 14.3596 | [5 empty] | -16.7914 | 8.9577 | 4671.8139 | [5 empty] | 16.9472 | 24.731 | 13.7977 | [7 empty] | -16.1779 | 9.5661 | 0.8639 | 4562.1081 | 0.6801 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.4256 | -26.3916 | 38.4479 | 22125.9395 | 17.5952 | [6 empty] | 19.0113 | 25.6488 | 25.5069 | [5 empty] | -16.3652 | -2.4205 | 6663.1103 | [5 empty] | 18.8278 | 25.3591 | 25.3613 | [7 empty] | -16.2282 | -2.554 | 0.1913 | 6696.718 | 0.1905 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.3336 | -62.7529 | 53.6799 | 4.391e+18 | 17.7019 | [6 empty] | 22.1249 | 26.9684 | 41.0414 | [5 empty] | -15.9474 | -15.4553 | 12130.691 | [5 empty] | 22.0705 | 26.8781 | 39.9479 | [7 empty] | -15.5925 | -14.6648 | 0.8665 | 11464.2904 | 0.4025 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.3816 | -94.9819 | 65.3495 | 4.391e+18 | 16.8812 | [6 empty] | 27.6724 | 29.3195 | 68.7192 | [5 empty] | -15.5224 | -33.3967 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.9279 | 29.3605 | 66.9452 | [7 empty] | -14.6258 | -32.3275 | 1.3954 | 4.391e+18 | 0.6971 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.6614 | -123.9872 | 69.0889 | 4.391e+18 | 17.1132 | [6 empty] | 38.3998 | 33.8659 | 122.2402 | [5 empty] | -15.2901 | -57.6696 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.5119 | 34.008 | 121.1928 | [7 empty] | -15.0772 | -57.147 | 0.5643 | 4.391e+18 | 0.172 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -32.934 | -149.0127 | 63.5035 | 2.9273e+18 | 16.2227 | [6 empty] | 59.1648 | 42.6664 | 225.8418 | [5 empty] | -15.6453 | -87.9079 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.0956 | 42.8017 | 224.0571 | [7 empty] | -15.5761 | -87.3835 | 0.529 | 2.9273e+18 | 0.1064 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.2621 | -171.1187 | 49.2964 | 2.9273e+18 | 13.8486 | [6 empty] | 98.922 | 59.5159 | 424.1996 | [5 empty] | -16.9829 | -124.25 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.5013 | 59.6387 | 418.2069 | [7 empty] | -16.7333 | -123.2669 | 1.0143 | 2.9273e+18 | 0.1715 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -80.4958 | 56.2108 | 60.7128 | 3810.0948 | 21.8665 | [6 empty] | 22.9106 | 39.3635 | 5.2358 | [5 empty] | -25.6073 | 30.2627 | 3405.5515 | [5 empty] | 22.9487 | 39.0794 | 5.5294 | [7 empty] | -25.1031 | 29.7187 | 0.7417 | 3417.5306 | 0.3889 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -79.8016 | 50.5253 | 59.7247 | 4018.7159 | 22.2033 | [6 empty] | 23.7111 | 39.7028 | 9.2296 | [5 empty] | -25.3436 | 26.0024 | 3648.2214 | [5 empty] | 23.9652 | 39.5687 | 9.2207 | [7 empty] | -24.4992 | 25.8192 | 0.8641 | 3632.5855 | 0.3762 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.1494 | 31.5396 | 52.8098 | 4896.3956 | 22.4173 | [6 empty] | 25.1629 | 40.318 | 16.4727 | [5 empty] | -24.9061 | 18.7721 | 4147.9233 | [5 empty] | 25.6168 | 40.4559 | 16.055 | [7 empty] | -23.9705 | 19.1428 | 1.0064 | 4087.5657 | 0.6137 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -70.6892 | 0.1282 | 47.1579 | 7758.2409 | 22.8838 | [6 empty] | 27.3971 | 41.265 | 27.62 | [5 empty] | -24.3216 | 8.7253 | 5093.4128 | [5 empty] | 27.9159 | 41.5164 | 26.7942 | [7 empty] | -23.3737 | 9.5114 | 1.2314 | 4962.8529 | 0.7927 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -64.5261 | -35.9692 | 52.2021 | 26362.2881 | 23.1456 | [6 empty] | 30.5107 | 42.5845 | 43.1545 | [5 empty] | -23.6519 | -3.4982 | 6892.512 | [5 empty] | 30.6301 | 42.6029 | 43.5381 | [7 empty] | -23.5304 | -3.8014 | 0.3266 | 6944.1913 | 0.246 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -58.7968 | -71.2377 | 61.44 | 4.391e+18 | 22.6167 | [6 empty] | 36.0583 | 44.9356 | 70.8323 | [5 empty] | -22.7648 | -21.4726 | 13564.2123 | [5 empty] | 36.1292 | 44.9861 | 69.2391 | [7 empty] | -22.3541 | -20.458 | 1.0946 | 12702.0783 | 0.4224 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -53.9666 | -104.8066 | 65.8108 | 4.391e+18 | 23.0026 | [6 empty] | 46.7856 | 49.482 | 124.3533 | [5 empty] | -21.7396 | -47.4265 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.616 | 49.442 | 120.5856 | [7 empty] | -21.2336 | -45.7318 | 1.7687 | 4.391e+18 | 0.3361 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.2295 | -134.3153 | 60.8745 | 4.391e+18 | 23.3629 | [6 empty] | 67.5506 | 58.2825 | 227.955 | [5 empty] | -20.9918 | -80.9218 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.7654 | 58.4891 | 225.4848 | [7 empty] | -20.562 | -80.0971 | 0.93 | 4.391e+18 | 0.2631 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -47.8496 | -160.0647 | 47.6458 | 2.9273e+18 | 21.7005 | [6 empty] | 107.3079 | 75.132 | 426.3127 | [5 empty] | -21.115 | -120.6264 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.5242 | 75.7545 | 421.0204 | [7 empty] | -20.7663 | -119.4741 | 1.2038 | 2.9273e+18 | 0.2413 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.0668 | 69.9453 | 73.1575 | 3829.6329 | 25.562 | [6 empty] | 37.8517 | 67.1869 | 9.0007 | [5 empty] | -35.5451 | 39.5007 | 3444.7498 | [5 empty] | 37.6463 | 66.2574 | 9.0862 | [7 empty] | -34.7561 | 38.9827 | 0.9439 | 3443.6538 | 0.3567 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -101.4889 | 65.5751 | 72.4046 | 3956.5547 | 25.77 | [6 empty] | 38.6522 | 67.5261 | 12.9946 | [5 empty] | -35.3021 | 36.2198 | 3584.9835 | [5 empty] | 38.4423 | 66.9644 | 12.7939 | [7 empty] | -34.9381 | 36.1238 | 0.3765 | 3577.8055 | 0.1886 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -98.4567 | 50.5217 | 66.6503 | 4452.2134 | 25.983 | [6 empty] | 40.104 | 68.1414 | 20.2377 | [5 empty] | -34.8834 | 30.5039 | 3858.9776 | [5 empty] | 40.2931 | 67.7404 | 20.0405 | [7 empty] | -34.0012 | 30.3713 | 0.8921 | 3842.2751 | 0.346 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -93.5401 | 24.053 | 59.2778 | 5763.1517 | 26.4695 | [6 empty] | 42.3382 | 69.0883 | 31.385 | [5 empty] | -34.2898 | 22.2473 | 4336.0304 | [5 empty] | 42.0119 | 68.6654 | 31.6332 | [7 empty] | -34.3956 | 21.8832 | 0.3792 | 4361.8261 | 0.2456 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -87.4301 | -8.9062 | 57.6845 | 9129.6921 | 27.3179 | [6 empty] | 45.4518 | 70.4079 | 46.9195 | [5 empty] | -33.5524 | 11.702 | 5129.0735 | [5 empty] | 45.0042 | 70.0749 | 47.3015 | [7 empty] | -33.979 | 11.3294 | 0.5664 | 5178.15 | 0.3229 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.1096 | -43.7064 | 62.3006 | 26845.2495 | 26.415 | [6 empty] | 50.9993 | 72.759 | 74.5973 | [5 empty] | -32.4513 | -4.7997 | 7043.067 | [5 empty] | 50.6231 | 72.5818 | 73.5052 | [7 empty] | -32.6391 | -4.2245 | 0.6051 | 6965.3374 | 0.3909 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.1415 | -79.0046 | 65.59 | 4.391e+18 | 24.7164 | [6 empty] | 61.7267 | 77.3053 | 128.1183 | [5 empty] | -30.8841 | -30.5965 | 15979.9574 | [5 empty] | 61.6378 | 76.8709 | 127.1731 | [7 empty] | -30.4224 | -30.4546 | 0.483 | 15808.4897 | 0.2318 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -69.9931 | -111.5012 | 60.7474 | 4.391e+18 | 25.0408 | [6 empty] | 82.4917 | 86.1058 | 231.7199 | [5 empty] | -29.1022 | -66.5769 | 4.391e+18 | [5 empty] | 81.9572 | 86.0472 | 228.9167 | [7 empty] | -29.2558 | -65.6604 | 0.9293 | 4.391e+18 | 0.2054 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.0895 | -140.5884 | 48.4727 | 4.391e+18 | 25.1494 | [6 empty] | 122.2489 | 102.9554 | 430.0777 | [5 empty] | -27.7689 | -110.9046 | 4.391e+18 | [5 empty] | 122.1186 | 103.5084 | 425.8848 | [7 empty] | -27.7898 | -109.7976 | 1.1072 | 4.391e+18 | 0.1954 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -122.2417 | 82.9669 | 80.3251 | 3839.8857 | 22.0724 | [6 empty] | 66.7435 | 120.9892 | 16.2811 | [5 empty] | -48.2516 | 51.7005 | 3469.2961 | [5 empty] | 66.6258 | 120.0619 | 16.1991 | [7 empty] | -47.5577 | 51.4233 | 0.7473 | 3463.8205 | 0.2519 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -121.7028 | 79.4466 | 79.5777 | 3924.4648 | 22.1938 | [6 empty] | 67.5439 | 121.3285 | 20.2749 | [5 empty] | -48.0548 | 49.304 | 3546.5075 | [5 empty] | 67.3277 | 120.408 | 19.9308 | [7 empty] | -47.4658 | 49.195 | 0.599 | 3537.3502 | 0.2512 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -119.1454 | 67.2166 | 74.7961 | 4242.3745 | 22.4545 | [6 empty] | 68.9957 | 121.9437 | 27.5181 | [5 empty] | -47.7077 | 45.0557 | 3692.4233 | [5 empty] | 68.3288 | 120.8872 | 27.6382 | [7 empty] | -47.6719 | 44.6922 | 0.3652 | 3702.1551 | 0.2523 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -114.8614 | 44.9783 | 67.9499 | 5005.1387 | 23.1312 | [6 empty] | 71.23 | 122.8906 | 38.6654 | [5 empty] | -47.1973 | 38.7521 | 3932.9517 | [5 empty] | 70.564 | 122.1285 | 39.1698 | [7 empty] | -47.4689 | 38.2771 | 0.5471 | 3956.1995 | 0.3163 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.2139 | 15.8459 | 64.3526 | 6576.493 | 24.4691 | [6 empty] | 74.3436 | 124.2102 | 54.1998 | [5 empty] | -46.5307 | 30.4084 | 4303.3523 | [5 empty] | 74.1215 | 123.9081 | 52.721 | [7 empty] | -46.3456 | 31.0915 | 0.7077 | 4265.1282 | 0.3675 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -102.9803 | -16.6575 | 66.4836 | 10162.8605 | 25.4271 | [6 empty] | 79.8911 | 126.5613 | 81.8777 | [5 empty] | -45.4574 | 16.6768 | 5077.9289 | [5 empty] | 80.2528 | 126.5376 | 81.5291 | [7 empty] | -44.955 | 16.7751 | 0.5119 | 5058.1016 | 0.192 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -96.6158 | -51.4117 | 69.4087 | 27598.6042 | 22.8604 | [6 empty] | 90.6184 | 131.1077 | 135.3987 | [5 empty] | -43.724 | -6.467 | 7140.2025 | [5 empty] | 90.9699 | 130.7158 | 132.7392 | [7 empty] | -42.692 | -5.6129 | 1.3395 | 6991.8353 | 0.4941 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -90.7085 | -84.9249 | 65.4344 | 2.1955e+18 | 20.4447 | [6 empty] | 111.3835 | 139.9082 | 239.0003 | [5 empty] | -41.2846 | -42.0421 | 18015.9259 | [5 empty] | 111.1356 | 139.6769 | 235.6467 | [7 empty] | -40.9802 | -41.0557 | 1.0323 | 17143.6558 | 0.265 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -85.7095 | -116.0528 | 53.8341 | 4.391e+18 | 22.5097 | [6 empty] | 151.1407 | 156.7577 | 437.3581 | [5 empty] | -38.562 | -90.0678 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.8817 | 157.1325 | 430.6541 | [7 empty] | -38.3401 | -88.3887 | 1.6936 | 4.391e+18 | 0.1626 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -141.076 | 95.2301 | 81.759 | 3845.7237 | 16.9587 | [6 empty] | 122.6698 | 225.1355 | 30.3739 | [5 empty] | -64.1987 | 67.4016 | 3483.4395 | [5 empty] | 123.1349 | 224.1877 | 30.3251 | [7 empty] | -63.1581 | 67.1147 | 1.0794 | 3475.8272 | 0.2565 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -140.5553 | 92.2979 | 80.9896 | 3905.8697 | 17.0714 | [6 empty] | 123.4703 | 225.4747 | 34.3677 | [5 empty] | -64.0519 | 65.717 | 3524.731 | [5 empty] | 122.921 | 224.0318 | 34.9246 | [7 empty] | -63.7323 | 65.1874 | 0.6186 | 3531.9496 | 0.2369 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -138.3771 | 82.1262 | 77.0758 | 4127.4338 | 17.5096 | [6 empty] | 124.922 | 226.09 | 41.6109 | [5 empty] | -63.7897 | 62.6996 | 3601.284 | [5 empty] | 124.3383 | 225.1835 | 41.5808 | [7 empty] | -63.7763 | 62.5513 | 0.1489 | 3603.7 | 0.1026 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -134.6555 | 63.2093 | 71.4392 | 4631.7702 | 18.5769 | [6 empty] | 127.1563 | 227.0369 | 52.7581 | [5 empty] | -63.3958 | 58.1482 | 3723.4915 | [5 empty] | 126.4808 | 226.0061 | 53.2726 | [7 empty] | -63.444 | 57.7504 | 0.4006 | 3734.1056 | 0.1987 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -129.5724 | 37.6399 | 68.2314 | 5570.5353 | 20.4214 | [6 empty] | 130.2699 | 228.3565 | 68.2926 | [5 empty] | -62.866 | 51.985 | 3903.2013 | [5 empty] | 130.4609 | 227.5953 | 66.5793 | [7 empty] | -62.0594 | 52.4112 | 0.9122 | 3877.1658 | 0.3698 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -123.7139 | 8.0481 | 70.216 | 7292.548 | 22.5908 | [6 empty] | 135.8174 | 230.7076 | 95.9704 | [5 empty] | -61.9731 | 41.4901 | 4252.6456 | [5 empty] | 135.9681 | 230.1051 | 94.0142 | [7 empty] | -61.2909 | 42.0148 | 0.8607 | 4221.6524 | 0.353 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -117.3938 | -24.907 | 74.3018 | 11210.6611 | 23.3485 | [6 empty] | 146.5447 | 235.2539 | 149.4914 | [5 empty] | -60.4131 | 22.7791 | 5047.8077 | [5 empty] | 146.0019 | 234.6823 | 149.761 | [7 empty] | -60.5696 | 22.564 | 0.266 | 5062.0855 | 0.1272 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.1983 | -57.923 | 72.6403 | 26978.2806 | 18.0193 | [6 empty] | 167.3098 | 244.0544 | 253.0931 | [5 empty] | -57.9037 | -8.5642 | 7197.3123 | [5 empty] | 166.9104 | 244.1924 | 249.5473 | [7 empty] | -57.9749 | -7.4593 | 1.1073 | 7091.4543 | 0.5241 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -105.5514 | -89.7519 | 61.3927 | 1.0978e+18 | 15.0912 | [6 empty] | 207.067 | 260.904 | 451.4509 | [5 empty] | -54.4269 | -55.7614 | 19124.685 | [5 empty] | 206.5835 | 261.3185 | 444.6041 | [7 empty] | -54.4093 | -54.0597 | 1.7018 | 17872.9888 | 0.468 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -159.1138 | 107.1083 | 77.829 | 3848.4262 | 12.47 | [6 empty] | 229.7475 | 424.536 | 57.3562 | [5 empty] | -83.8939 | 87.125 | 3491.1463 | [5 empty] | 230.2753 | 425.2037 | 58.0855 | [7 empty] | -83.8813 | 86.9807 | 0.1449 | 3494.3592 | 0.0804 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -158.6009 | 104.6063 | 77.0982 | 3893.0585 | 12.6266 | [6 empty] | 230.5479 | 424.8752 | 61.35 | [5 empty] | -83.7896 | 85.9678 | 3512.9856 | [5 empty] | 231.4967 | 425.6905 | 62.4159 | [7 empty] | -83.5888 | 85.7153 | 0.3226 | 3516.6067 | 0.1054 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -156.6877 | 95.9895 | 74.0817 | 4055.2194 | 13.3249 | [6 empty] | 231.9997 | 425.4905 | 68.5932 | [5 empty] | -83.6019 | 83.8829 | 3553.0566 | [5 empty] | 232.3762 | 425.9579 | 69.5856 | [7 empty] | -83.622 | 83.6489 | 0.2349 | 3558.34 | 0.1089 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -153.452 | 79.7969 | 70.1411 | 4411.5687 | 14.872 | [6 empty] | 234.234 | 426.4374 | 79.7404 | [5 empty] | -83.3168 | 80.7089 | 3615.9239 | [5 empty] | 234.7456 | 427.9491 | 80.6954 | [7 empty] | -83.6834 | 80.6637 | 0.3694 | 3621.7789 | 0.1342 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -148.9387 | 57.3913 | 68.6815 | 5037.5002 | 17.23 | [6 empty] | 237.3476 | 427.757 | 95.2749 | [5 empty] | -82.9268 | 76.3539 | 3706.0421 | [5 empty] | 237.7563 | 428.9601 | 97.2398 | [7 empty] | -83.2982 | 75.9966 | 0.5154 | 3718.7037 | 0.2156 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -143.5528 | 30.7407 | 72.1464 | 6075.3188 | 19.9784 | [6 empty] | 242.8951 | 430.1081 | 122.9527 | [5 empty] | -82.2526 | 68.7851 | 3874.2085 | [5 empty] | 242.859 | 430.664 | 123.1477 | [7 empty] | -82.5166 | 68.8416 | 0.27 | 3876.1541 | 0.0605 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -137.4989 | 0.0839 | 78.6376 | 7976.6138 | 22.6752 | [6 empty] | 253.6224 | 434.6544 | 176.4737 | [5 empty] | -81.019 | 54.8005 | 4229.0842 | [5 empty] | 255.8553 | 435.9466 | 174.5373 | [7 empty] | -80.0506 | 55.3636 | 1.1202 | 4201.8601 | 0.3685 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -131.3455 | -31.5714 | 80.8361 | 11895.4396 | 22.4415 | [6 empty] | 274.3875 | 443.4549 | 280.0754 | [5 empty] | -78.8661 | 29.9134 | 5041.3248 | [5 empty] | 276.0209 | 445.3858 | 276.0214 | [7 empty] | -78.413 | 31.1472 | 1.3144 | 4985.8919 | 0.5092 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -125.3656 | -63.0652 | 72.0139 | 25277.1104 | 13.7477 | [6 empty] | 314.1447 | 460.3045 | 478.4332 | [5 empty] | -75.4481 | -11.1591 | 7228.7909 | [5 empty] | 315.465 | 461.8287 | 473.1658 | [7 empty] | -74.9916 | -9.8498 | 1.3866 | 7112.9955 | 0.5134 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.7436 | -8.7384 | 25.2211 | 2244.3827 | 8.0405 | [6 empty] | 7.6694 | 3.8435 | 4.2125 | [5 empty] | 14.0943 | -3.3985 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.5983 | 4.0993 | 4.2036 | [7 empty] | 13.2804 | -2.9828 | 0.9139 | 2244.3828 | 1.1568 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 24.8199 | -34.0648 | 26.9663 | 7.3183e+17 | 10.0972 | [6 empty] | 9.1211 | 4.4588 | 11.4557 | [5 empty] | 10.7686 | -11.0486 | 20125.5764 | [5 empty] | 8.9714 | 4.658 | 11.5767 | [7 empty] | 9.8978 | -11.0292 | 0.8711 | 19876.0949 | 0.9567 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.1827 | -60.1527 | 40.6482 | 2.9273e+18 | 12.5289 | [6 empty] | 11.3554 | 5.4057 | 22.603 | [5 empty] | 7.9859 | -19.8381 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.0936 | 5.5693 | 22.8534 | [7 empty] | 6.9447 | -20.0272 | 1.0583 | 2.9273e+18 | 1.0226 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.1709 | -83.8183 | 54.3122 | 2.9273e+18 | 14.1339 | [6 empty] | 14.469 | 6.7253 | 38.1374 | [5 empty] | 5.6139 | -29.5089 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.4167 | 6.9834 | 36.9461 | [7 empty] | 5.6375 | -29.1408 | 0.3688 | 2.9273e+18 | 0.6749 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5049 | -106.0572 | 63.1353 | 2.9273e+18 | 14.4492 | [6 empty] | 20.0165 | 9.0764 | 65.8153 | [5 empty] | 2.8857 | -42.937 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.7979 | 9.2239 | 64.2265 | [7 empty] | 2.8018 | -42.5087 | 0.4365 | 2.9273e+18 | 0.4426 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.3859 | -127.9059 | 65.6468 | 2.9273e+18 | 13.7467 | [6 empty] | 30.7438 | 13.6227 | 119.3363 | [5 empty] | -0.3979 | -62.2892 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.7386 | 13.7876 | 118.6285 | [7 empty] | -0.4358 | -62.2438 | 0.0591 | 2.9273e+18 | 0.1937 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4052 | -148.4137 | 59.5973 | 2.9273e+18 | 11.85 | [6 empty] | 51.5089 | 22.4232 | 222.9379 | [5 empty] | -4.2319 | -88.828 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.4989 | 22.6442 | 218.5356 | [7 empty] | -3.7124 | -88.2071 | 0.8095 | 2.9273e+18 | 0.3073 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1051 | -168.1012 | 44.6306 | 4.391e+18 | 8.6405 | [6 empty] | 91.2661 | 39.2728 | 421.2957 | [5 empty] | -8.6153 | -123.4735 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.258 | 39.4913 | 415.1974 | [7 empty] | -8.0553 | -122.8358 | 0.8487 | 4.391e+18 | 0.2463 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.756 | 10.3633 | 22.0725 | 2244.3827 | 10.127 | [6 empty] | 9.0248 | 7.5191 | 0.762 | [5 empty] | 11.7859 | 8.2388 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.4441 | 7.7078 | 1.5274 | [7 empty] | 12.0974 | 6.9013 | 1.3733 | 2244.3827 | 1.9626 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.518 | -2.316 | 18.7968 | 2587.8992 | 10.77 | [6 empty] | 9.8253 | 7.8583 | 4.7558 | [5 empty] | 10.1117 | 1.4956 | 3272.6157 | [5 empty] | 10.0869 | 8.0059 | 4.5416 | [7 empty] | 10.8306 | 1.9556 | 0.8535 | 3083.3108 | 0.7608 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.1908 | -30.2284 | 24.9053 | 38414.2697 | 12.5533 | [6 empty] | 11.2771 | 8.4736 | 11.999 | [5 empty] | 7.8506 | -8.0547 | 7302.8869 | [5 empty] | 11.1596 | 8.472 | 11.8993 | [7 empty] | 7.5254 | -7.8912 | 0.3641 | 7274.1002 | 0.3469 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.6002 | -59.9192 | 41.2286 | 2.9273e+18 | 14.3228 | [6 empty] | 13.5113 | 9.4205 | 23.1463 | [5 empty] | 5.4676 | -18.8983 | 81971.2328 | [5 empty] | 13.2876 | 9.3106 | 23.3934 | [7 empty] | 4.9457 | -19.1634 | 0.5854 | 329273.6054 | 0.4327 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.3728 | -85.4137 | 55.401 | 4.391e+18 | 15.2 | [6 empty] | 16.6249 | 10.7401 | 38.6807 | [5 empty] | 3.2487 | -30.0128 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.6246 | 10.7852 | 38.7246 | [7 empty] | 3.1399 | -30.0111 | 0.1088 | 2.9273e+18 | 0.1024 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8392 | -108.1547 | 63.7387 | 2.9273e+18 | 14.9582 | [6 empty] | 22.1724 | 13.0912 | 66.3586 | [5 empty] | 0.6962 | -44.4345 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.0801 | 13.1179 | 64.5363 | [7 empty] | 1.0772 | -43.6059 | 0.9119 | 2.9273e+18 | 0.3861 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.3988 | -130.1223 | 66.0611 | 2.9273e+18 | 13.9774 | [6 empty] | 32.8998 | 17.6375 | 119.8796 | [5 empty] | -2.3059 | -64.0943 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.0853 | 17.7417 | 118.9569 | [7 empty] | -1.9377 | -63.8504 | 0.4416 | 4.391e+18 | 0.2297 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.1626 | -150.5008 | 60.1745 | 2.9273e+18 | 11.9871 | [6 empty] | 53.6648 | 26.438 | 223.4812 | [5 empty] | -5.764 | -90.3426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.3552 | 26.4442 | 217.9254 | [7 empty] | -5.1727 | -89.2737 | 1.2215 | 2.9273e+18 | 0.3464 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.6872 | -170.0319 | 45.5471 | 2.9273e+18 | 8.7465 | [6 empty] | 93.422 | 43.2876 | 421.839 | [5 empty] | -9.7614 | -124.4848 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.1008 | 43.4569 | 416.7802 | [7 empty] | -9.541 | -123.8686 | 0.6544 | 2.9273e+18 | 0.1603 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0778 | 25.0682 | 9.8992 | 1914.289 | 8.8292 | [6 empty] | 12.9348 | 14.8003 | 1.7473 | [5 empty] | 1.4641 | 15.5009 | 1941.0392 | [5 empty] | 13.1085 | 14.7119 | 2.3613 | [7 empty] | 1.9857 | 14.3054 | 1.3043 | 1910.9053 | 1.1752 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.299 | 14.7066 | 6.1633 | 3545.8781 | 8.252 | [6 empty] | 13.7353 | 15.1395 | 5.7411 | [5 empty] | 0.891 | 9.4331 | 3408.2139 | [5 empty] | 13.5753 | 14.8922 | 6.0832 | [7 empty] | 0.8501 | 8.671 | 0.7631 | 3492.5431 | 0.795 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.3621 | -48.6045 | 37.2815 | 2.9273e+18 | 15.2842 | [6 empty] | 17.4213 | 16.7017 | 24.1315 | [5 empty] | -1.1047 | -11.6956 | 9068.2561 | [5 empty] | 17.6044 | 16.8267 | 23.5933 | [7 empty] | -0.6343 | -11.0599 | 0.7908 | 8599.102 | 0.6041 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.667 | -80.3619 | 56.3861 | 4.391e+18 | 15.8986 | [6 empty] | 20.5349 | 18.0213 | 39.666 | [5 empty] | -2.2987 | -24.3366 | 51989.3184 | [5 empty] | 20.4203 | 17.9773 | 40.1512 | [7 empty] | -2.6764 | -24.7273 | 0.5434 | 71202.7071 | 0.3806 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.4692 | -107.3151 | 66.723 | 2.9273e+18 | 15.6944 | [6 empty] | 26.0825 | 20.3724 | 67.3438 | [5 empty] | -3.865 | -40.9198 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.0632 | 20.3982 | 65.6065 | [7 empty] | -3.402 | -39.9343 | 1.0888 | 2.9273e+18 | 0.4675 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.3621 | -131.7209 | 69.2102 | 2.9273e+18 | 14.8677 | [6 empty] | 36.8098 | 24.9188 | 120.8648 | [5 empty] | -5.9326 | -62.8099 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.3714 | 24.7006 | 119.565 | [7 empty] | -6.0292 | -62.4049 | 0.4164 | 4.391e+18 | 0.1347 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -13.9767 | -153.2681 | 63.0046 | 4.391e+18 | 13.0143 | [6 empty] | 57.5748 | 33.7192 | 224.4665 | [5 empty] | -8.5478 | -90.4979 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 57.8316 | 33.8139 | 223.0509 | [7 empty] | -8.1049 | -90.1813 | 0.5444 | 2.9273e+18 | 0.2467 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.7382 | -173.27 | 48.3164 | 2.9273e+18 | 9.8184 | [6 empty] | 97.332 | 50.5688 | 422.8242 | [5 empty] | -11.8174 | -125.1129 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.2488 | 50.8128 | 416.169 | [7 empty] | -11.2649 | -124.1658 | 1.0964 | 2.9273e+18 | 0.2617 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.0321 | 40.6893 | 31.399 | 3367.0103 | 15.4094 | [6 empty] | 18.9524 | 26.0062 | 3.2636 | [5 empty] | -9.1347 | 22.9346 | 3084.666 | [5 empty] | 18.796 | 25.6327 | 3.7072 | [7 empty] | -8.9257 | 22.0643 | 0.895 | 3124.935 | 0.7435 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.0725 | 33.0577 | 29.961 | 3719.309 | 15.8076 | [6 empty] | 19.7528 | 26.3454 | 7.2574 | [5 empty] | -9.2241 | 17.9078 | 3451.8173 | [5 empty] | 19.5864 | 25.9783 | 7.3748 | [7 empty] | -8.9302 | 17.4589 | 0.5365 | 3467.3927 | 0.3589 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -32.9342 | 9.7748 | 23.5539 | 5289.4703 | 16.6367 | [6 empty] | 21.2046 | 26.9607 | 14.5006 | [5 empty] | -9.3808 | 9.6246 | 4241.6652 | [5 empty] | 21.0959 | 26.6884 | 14.3572 | [7 empty] | -9.045 | 9.5297 | 0.3489 | 4232.6865 | 0.2805 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.2009 | -25.2268 | 32.1378 | 13167.1727 | 18.1359 | [6 empty] | 23.4389 | 27.9076 | 25.6479 | [5 empty] | -9.6104 | -1.4214 | 5853.6432 | [5 empty] | 23.5043 | 27.7653 | 25.4569 | [7 empty] | -9.1027 | -1.4189 | 0.5077 | 5820.2838 | 0.4601 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.3025 | -61.2429 | 50.8437 | 4.391e+18 | 17.8473 | [6 empty] | 26.5525 | 29.2272 | 41.1823 | [5 empty] | -9.9118 | -14.242 | 9568.1909 | [5 empty] | 26.451 | 29.2149 | 40.8242 | [7 empty] | -10.004 | -13.946 | 0.31 | 9448.0791 | 0.2779 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.717 | -93.6965 | 63.9549 | 4.391e+18 | 18.0077 | [6 empty] | 32.1 | 31.5783 | 68.8602 | [5 empty] | -10.408 | -32.1284 | 110633.1099 | [5 empty] | 31.7922 | 31.3392 | 67.486 | [7 empty] | -10.2576 | -31.467 | 0.6782 | 76068.3574 | 0.2002 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -26.9268 | -123.1817 | 68.3796 | 4.391e+18 | 17.8111 | [6 empty] | 42.8273 | 36.1247 | 122.3812 | [5 empty] | -11.2653 | -56.6199 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.5008 | 35.9359 | 119.2009 | [7 empty] | -10.8333 | -55.3856 | 1.3077 | 4.391e+18 | 0.3667 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.5165 | -148.4225 | 62.6809 | 4.391e+18 | 16.5161 | [6 empty] | 63.5924 | 44.9251 | 225.9828 | [5 empty] | -12.6853 | -87.2867 | 4.391e+18 | [5 empty] | 63.3796 | 44.7983 | 225.9294 | [7 empty] | -12.8023 | -87.3145 | 0.1202 | 4.391e+18 | 0.0781 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -26.8777 | -170.7992 | 48.2899 | 4.391e+18 | 14.0331 | [6 empty] | 103.3496 | 61.7747 | 424.3406 | [5 empty] | -14.8966 | -124.0193 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.3128 | 62.088 | 419.4995 | [7 empty] | -14.5756 | -123.1727 | 0.9054 | 2.9273e+18 | 0.1884 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -63.8435 | 55.3607 | 51.5612 | 3582.9095 | 21.4218 | [6 empty] | 27.3382 | 41.6223 | 5.3768 | [5 empty] | -18.837 | 30.2017 | 3245.387 | [5 empty] | 27.6814 | 41.5816 | 5.5044 | [7 empty] | -17.9872 | 29.9192 | 0.8955 | 3235.4061 | 0.3748 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -63.6084 | 49.6458 | 50.6712 | 3782.8081 | 21.7919 | [6 empty] | 28.1387 | 41.9616 | 9.3706 | [5 empty] | -18.7462 | 26.0884 | 3470.9418 | [5 empty] | 27.9085 | 41.7113 | 9.4314 | [7 empty] | -18.8709 | 25.9139 | 0.2145 | 3481.949 | 0.1739 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -60.8252 | 31.0412 | 43.8878 | 4571.9875 | 22.0684 | [6 empty] | 29.5904 | 42.5768 | 16.6137 | [5 empty] | -18.5983 | 19.0818 | 3928.8825 | [5 empty] | 29.5311 | 42.5777 | 15.9732 | [7 empty] | -18.5474 | 19.702 | 0.6223 | 3882.4123 | 0.4458 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.4082 | 0.1956 | 40.0476 | 7009.8586 | 23.1652 | [6 empty] | 31.8247 | 43.5237 | 27.761 | [5 empty] | -18.4077 | 9.2938 | 4778.6349 | [5 empty] | 31.4387 | 43.2132 | 28.3812 | [7 empty] | -18.9041 | 8.6134 | 0.8423 | 4870.083 | 0.5894 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.3055 | -35.3327 | 47.9332 | 17935.6449 | 23.826 | [6 empty] | 34.9383 | 44.8433 | 43.2955 | [5 empty] | -18.2029 | -2.6923 | 6334.1191 | [5 empty] | 34.3428 | 44.4251 | 43.9181 | [7 empty] | -18.9154 | -3.377 | 0.9882 | 6504.3384 | 0.5825 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.3471 | -70.3151 | 58.9103 | 4.391e+18 | 23.1412 | [6 empty] | 40.4858 | 47.1944 | 70.9733 | [5 empty] | -17.9669 | -20.4581 | 11384.2126 | [5 empty] | 40.7215 | 47.1883 | 70.1876 | [7 empty] | -17.3601 | -20.0319 | 0.7416 | 11057.9439 | 0.3659 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.1287 | -103.8519 | 64.0958 | 4.391e+18 | 23.5683 | [6 empty] | 51.2131 | 51.7408 | 124.4943 | [5 empty] | -17.8029 | -46.3548 | 4.391e+18 | [5 empty] | 51.4043 | 51.8766 | 124.4523 | [7 empty] | -17.6695 | -46.2571 | 0.1654 | 4.391e+18 | 0.102 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.6077 | -133.2375 | 59.0299 | 4.391e+18 | 23.2673 | [6 empty] | 71.9782 | 60.5413 | 228.0959 | [5 empty] | -18.0016 | -80.0506 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.8938 | 60.8693 | 225.6408 | [7 empty] | -18.0176 | -79.1198 | 0.9309 | 4.391e+18 | 0.1717 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.2375 | -159.0608 | 45.3683 | 4.391e+18 | 20.9873 | [6 empty] | 111.7354 | 77.3908 | 426.4537 | [5 empty] | -18.9774 | -120.1089 | 4.391e+18 | [5 empty] | 111.4521 | 77.7429 | 418.5153 | [7 empty] | -18.5396 | -118.5252 | 1.6431 | 4.391e+18 | 0.2651 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.0176 | 69.1944 | 65.8939 | 3685.8575 | 25.1409 | [6 empty] | 42.2793 | 69.4456 | 9.1417 | [5 empty] | -30.2476 | 39.3936 | 3348.7957 | [5 empty] | 41.3904 | 68.2146 | 9.2008 | [7 empty] | -30.3046 | 38.9257 | 0.4714 | 3361.33 | 0.4011 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -88.6779 | 64.7325 | 65.1736 | 3811.8994 | 25.3502 | [6 empty] | 43.0797 | 69.7849 | 13.1355 | [5 empty] | -30.0886 | 36.1861 | 3482.9313 | [5 empty] | 42.3844 | 69.0068 | 12.9907 | [7 empty] | -30.3251 | 36.0537 | 0.271 | 3489.3097 | 0.2321 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -85.9963 | 49.7822 | 59.3689 | 4280.1696 | 25.5569 | [6 empty] | 44.5315 | 70.4002 | 20.3787 | [5 empty] | -29.8151 | 30.5902 | 3743.6642 | [5 empty] | 44.1824 | 69.7971 | 20.277 | [7 empty] | -29.6544 | 30.4053 | 0.245 | 3745.8573 | 0.1643 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.2612 | 23.4872 | 52.8424 | 5509.6533 | 26.2275 | [6 empty] | 46.7658 | 71.3471 | 31.526 | [5 empty] | -29.4282 | 22.4901 | 4194.4707 | [5 empty] | 45.8183 | 70.6466 | 32.2148 | [7 empty] | -30.3359 | 21.7963 | 1.1425 | 4260.8071 | 0.6716 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -77.4496 | -8.9937 | 52.8951 | 8476.1833 | 27.5186 | [6 empty] | 49.8794 | 72.6666 | 47.0604 | [5 empty] | -28.9496 | 12.1165 | 4936.3227 | [5 empty] | 49.6388 | 72.3022 | 46.7145 | [7 empty] | -28.8451 | 12.1578 | 0.1124 | 4929.2587 | 0.1013 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.3288 | -43.4021 | 59.0116 | 20668.0363 | 26.6001 | [6 empty] | 55.4269 | 75.0177 | 74.7383 | [5 empty] | -28.2408 | -4.1769 | 6684.5099 | [5 empty] | 55.3272 | 74.7906 | 74.0208 | [7 empty] | -28.0074 | -3.906 | 0.3576 | 6636.4225 | 0.1783 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -67.591 | -78.4753 | 63.2303 | 4.391e+18 | 24.7153 | [6 empty] | 66.1542 | 79.5641 | 128.2593 | [5 empty] | -27.2533 | -29.7831 | 14009.2914 | [5 empty] | 66.1603 | 79.1962 | 125.8894 | [7 empty] | -26.4854 | -28.9648 | 1.1221 | 13391.0506 | 0.3594 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.4567 | -110.5636 | 58.2989 | 4.391e+18 | 24.8707 | [6 empty] | 86.9193 | 88.3646 | 231.8609 | [5 empty] | -26.2013 | -65.7217 | 4.391e+18 | [5 empty] | 86.8433 | 88.5358 | 229.0817 | [7 empty] | -26.0378 | -64.7219 | 1.0131 | 4.391e+18 | 0.1239 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.4483 | -139.5022 | 45.5018 | 4.391e+18 | 24.3794 | [6 empty] | 126.6765 | 105.2142 | 430.2187 | [5 empty] | -25.619 | -110.222 | 4.391e+18 | [5 empty] | 126.3259 | 105.6898 | 425.9026 | [7 empty] | -25.7473 | -109.104 | 1.1253 | 2.9273e+18 | 0.2257 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -111.7077 | 82.3097 | 74.0476 | 3742.0439 | 21.5596 | [6 empty] | 71.171 | 123.248 | 16.4221 | [5 empty] | -44.3339 | 51.5884 | 3415.1699 | [5 empty] | 70.5106 | 122.1587 | 16.3604 | [7 empty] | -44.2183 | 51.3465 | 0.268 | 3417.4662 | 0.2134 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -111.2976 | 78.6884 | 73.3068 | 3827.5131 | 21.6913 | [6 empty] | 71.9715 | 123.5872 | 20.4159 | [5 empty] | -44.1729 | 49.2237 | 3490.457 | [5 empty] | 71.1805 | 122.4682 | 20.1205 | [7 empty] | -44.1688 | 49.1214 | 0.1025 | 3490.2824 | 0.2045 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -108.8549 | 66.4341 | 68.401 | 4135.3308 | 21.9416 | [6 empty] | 73.4233 | 124.2025 | 27.6591 | [5 empty] | -43.8891 | 45.0301 | 3632.5002 | [5 empty] | 72.3714 | 122.9951 | 27.6974 | [7 empty] | -44.1963 | 44.7288 | 0.4303 | 3645.2369 | 0.3062 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -105.3014 | 44.2287 | 62.0671 | 4874.9131 | 22.7447 | [6 empty] | 75.6575 | 125.1494 | 38.8064 | [5 empty] | -43.4719 | 38.8033 | 3866.0893 | [5 empty] | 75.2267 | 124.5592 | 38.4544 | [7 empty] | -43.4536 | 38.8297 | 0.0322 | 3863.1037 | 0.1097 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -100.4768 | 15.3728 | 59.5183 | 6359.1116 | 24.3631 | [6 empty] | 78.7711 | 126.469 | 54.3408 | [5 empty] | -42.927 | 30.5533 | 4224.6959 | [5 empty] | 79.0592 | 126.0144 | 55.1726 | [7 empty] | -42.2928 | 29.8745 | 0.929 | 4243.5021 | 0.3217 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.0449 | -16.8382 | 62.8534 | 9607.7533 | 25.7473 | [6 empty] | 84.3186 | 128.8201 | 82.0187 | [5 empty] | -42.0503 | 16.9569 | 4970.7069 | [5 empty] | 84.1504 | 128.613 | 81.5868 | [7 empty] | -42.0184 | 17.0931 | 0.1399 | 4961.0261 | 0.0825 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -89.5717 | -51.3216 | 66.6911 | 22924.4174 | 23.0466 | [6 empty] | 95.046 | 133.3665 | 135.5397 | [5 empty] | -40.637 | -6.0104 | 6928.954 | [5 empty] | 95.2726 | 133.0136 | 132.8708 | [7 empty] | -39.7659 | -5.1211 | 1.2449 | 6790.8872 | 0.4993 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -84.4626 | -84.3059 | 62.74 | 2.1955e+18 | 20.3363 | [6 empty] | 115.811 | 142.1669 | 239.1413 | [5 empty] | -38.6601 | -41.4289 | 16493.031 | [5 empty] | 115.6499 | 141.9923 | 237.0553 | [7 empty] | -38.4503 | -40.8325 | 0.6322 | 16048.7437 | 0.1569 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.1871 | -115.2012 | 50.7285 | 4.391e+18 | 22.1437 | [6 empty] | 155.5682 | 159.0165 | 437.4991 | [5 empty] | -36.4968 | -89.4226 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.3917 | 159.5207 | 431.919 | [7 empty] | -36.3853 | -87.9442 | 1.4826 | 4.391e+18 | 0.1585 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -132.3288 | 94.6784 | 76.0081 | 3774.669 | 16.3482 | [6 empty] | 127.0973 | 227.3942 | 30.5149 | [5 empty] | -61.4208 | 67.305 | 3454.0708 | [5 empty] | 127.5335 | 226.6398 | 30.8738 | [7 empty] | -60.572 | 66.9034 | 0.939 | 3451.9968 | 0.2045 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -131.8808 | 91.6353 | 75.2293 | 3836.2663 | 16.4668 | [6 empty] | 127.8978 | 227.7335 | 34.5087 | [5 empty] | -61.288 | 65.6331 | 3494.7992 | [5 empty] | 128.2272 | 226.9612 | 34.5912 | [7 empty] | -60.5033 | 65.3545 | 0.8327 | 3490.5247 | 0.1922 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -129.7102 | 81.3855 | 71.173 | 4053.7752 | 16.8908 | [6 empty] | 129.3496 | 228.3488 | 41.7518 | [5 empty] | -61.0508 | 62.6379 | 3570.2709 | [5 empty] | 129.4421 | 227.473 | 41.0727 | [7 empty] | -60.35 | 62.6702 | 0.7015 | 3558.8321 | 0.2398 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -126.4489 | 62.3913 | 65.893 | 4551.4949 | 18.06 | [6 empty] | 131.5839 | 229.2957 | 52.8991 | [5 empty] | -60.6945 | 58.1191 | 3690.6627 | [5 empty] | 131.5611 | 228.2699 | 52.7449 | [7 empty] | -60.0674 | 57.9041 | 0.6629 | 3686.674 | 0.1765 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -121.9148 | 37.0207 | 63.4915 | 5459.6646 | 20.1013 | [6 empty] | 134.6975 | 230.6152 | 68.4336 | [5 empty] | -60.2151 | 51.9982 | 3867.5288 | [5 empty] | 134.6371 | 229.9873 | 67.5013 | [7 empty] | -59.7939 | 52.1889 | 0.4624 | 3854.706 | 0.1907 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -116.5624 | 7.5948 | 66.491 | 7103.2266 | 22.5983 | [6 empty] | 140.245 | 232.9664 | 96.1114 | [5 empty] | -59.4074 | 41.5706 | 4210.9406 | [5 empty] | 140.3298 | 232.574 | 94.6259 | [7 empty] | -58.952 | 41.9893 | 0.6186 | 4187.9888 | 0.262 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -110.9122 | -25.1223 | 71.5016 | 10723.204 | 23.7393 | [6 empty] | 150.9723 | 237.5127 | 149.6324 | [5 empty] | -57.9961 | 22.9648 | 4990.1419 | [5 empty] | 150.8653 | 237.3768 | 148.41 | [7 empty] | -57.892 | 23.3431 | 0.3923 | 4969.1231 | 0.1767 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -105.3566 | -57.5923 | 69.9895 | 23318.388 | 18.1472 | [6 empty] | 171.7373 | 246.3132 | 253.2341 | [5 empty] | -55.727 | -8.2423 | 7079.6604 | [5 empty] | 171.8955 | 246.4759 | 247.7581 | [7 empty] | -55.2067 | -6.6322 | 1.692 | 6910.9926 | 0.7353 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.2607 | -89.1726 | 58.4679 | 1.0978e+18 | 14.7896 | [6 empty] | 211.4946 | 263.1628 | 451.5918 | [5 empty] | -52.5893 | -55.321 | 18143.0509 | [5 empty] | 211.0531 | 263.2758 | 447.1684 | [7 empty] | -52.5851 | -54.2703 | 1.0507 | 17448.3241 | 0.2889 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -151.5794 | 106.6205 | 72.3039 | 3794.0224 | 11.6309 | [6 empty] | 234.175 | 426.7947 | 57.4972 | [5 empty] | -81.9746 | 87.0498 | 3475.4873 | [5 empty] | 235.0169 | 427.2673 | 57.9115 | [7 empty] | -81.6564 | 86.9327 | 0.339 | 3474.9902 | 0.0638 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -151.0926 | 104.0092 | 71.5476 | 3839.9318 | 11.7971 | [6 empty] | 234.9755 | 427.134 | 61.491 | [5 empty] | -81.8754 | 85.8973 | 3497.167 | [5 empty] | 236.1966 | 427.7062 | 62.1812 | [7 empty] | -81.3739 | 85.6849 | 0.5447 | 3496.7995 | 0.0991 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -149.1815 | 95.3232 | 68.4576 | 4000.4187 | 12.5067 | [6 empty] | 236.4272 | 427.7493 | 68.7341 | [5 empty] | -81.6971 | 83.8209 | 3536.9396 | [5 empty] | 237.1001 | 428.0173 | 69.3258 | [7 empty] | -81.4167 | 83.6381 | 0.3347 | 3537.9938 | 0.0648 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -146.2449 | 78.9899 | 64.8402 | 4355.7093 | 14.1885 | [6 empty] | 238.6615 | 428.6962 | 79.8814 | [5 empty] | -81.4262 | 80.6596 | 3599.3254 | [5 empty] | 239.5031 | 430.012 | 80.7198 | [7 empty] | -81.4955 | 80.5822 | 0.1039 | 3602.6527 | 0.0877 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -142.1064 | 56.6936 | 64.1283 | 4969.0363 | 16.7336 | [6 empty] | 241.7751 | 430.0157 | 95.4159 | [5 empty] | -81.0557 | 76.3217 | 3688.726 | [5 empty] | 244.0594 | 431.6914 | 96.0006 | [7 empty] | -80.3435 | 76.2583 | 0.715 | 3683.8688 | 0.1765 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.0441 | 30.1243 | 68.5655 | 5979.8764 | 19.7296 | [6 empty] | 247.3226 | 432.3669 | 123.0937 | [5 empty] | -80.4151 | 68.7815 | 3855.4785 | [5 empty] | 249.7468 | 434.2672 | 121.5267 | [7 empty] | -79.5763 | 69.3424 | 1.009 | 3834.2255 | 0.3574 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -131.5345 | -0.2711 | 75.976 | 7801.2853 | 22.7453 | [6 empty] | 258.0499 | 436.9132 | 176.6147 | [5 empty] | -79.2429 | 54.8464 | 4207.0947 | [5 empty] | 259.9129 | 438.7682 | 173.1592 | [7 empty] | -78.6301 | 55.9362 | 1.2503 | 4169.9894 | 0.4666 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -125.8394 | -31.4419 | 78.3945 | 11409.224 | 22.7364 | [6 empty] | 278.815 | 445.7137 | 280.2164 | [5 empty] | -77.197 | 30.0366 | 5010.614 | [5 empty] | 279.5154 | 446.8757 | 275.8646 | [7 empty] | -76.966 | 31.2396 | 1.2249 | 4960.3279 | 0.469 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -120.2704 | -62.7826 | 69.5238 | 22722.3034 | 13.8156 | [6 empty] | 318.5722 | 462.5633 | 478.5741 | [5 empty] | -73.9493 | -10.9374 | 7165.0975 | [5 empty] | 320.1843 | 464.4279 | 470.7401 | [7 empty] | -73.3095 | -9.0667 | 1.9771 | 7004.9691 | 0.7432 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 80.8683 | -1.807 | 50.9757 | 2244.3827 | 11.4765 | [6 empty] | 14.4834 | 7.3198 | 4.4295 | [5 empty] | 29.8951 | -1.3103 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.7299 | 7.6859 | 4.4206 | [7 empty] | 29.6549 | -0.7899 | 0.5732 | 2244.3827 | 0.7755 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.1206 | -27.7431 | 41.9763 | 5763.58 | 12.0652 | [6 empty] | 15.9352 | 7.935 | 11.6727 | [5 empty] | 24.9674 | -10.2403 | 5211.781 | [5 empty] | 15.6927 | 8.1086 | 11.6936 | [7 empty] | 23.7291 | -9.9338 | 1.2757 | 5287.5219 | 0.6859 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 42.7169 | -58.8798 | 44.6564 | 6.4036e+17 | 13.8265 | [6 empty] | 18.1694 | 8.882 | 22.82 | [5 empty] | 19.9464 | -20.465 | 20125.5764 | [5 empty] | 17.8499 | 8.9877 | 23.2089 | [7 empty] | 18.5725 | -20.5984 | 1.3805 | 22789.1743 | 0.6698 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.1743 | -86.2691 | 56.6363 | 2.9273e+18 | 15.4137 | [6 empty] | 21.283 | 10.2015 | 38.3544 | [5 empty] | 15.4686 | -31.0763 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.2006 | 10.4445 | 38.2546 | [7 empty] | 14.9147 | -30.8733 | 0.59 | 2.9273e+18 | 0.4824 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.5539 | -110.0214 | 65.454 | 2.9273e+18 | 15.8117 | [6 empty] | 26.8305 | 12.5526 | 66.0323 | [5 empty] | 10.6102 | -45.0512 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.5208 | 12.6265 | 65.2979 | [7 empty] | 10.2047 | -44.6905 | 0.5427 | 2.9273e+18 | 0.3342 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.0844 | -132.3463 | 68.1998 | 2.9273e+18 | 15.1474 | [6 empty] | 37.5579 | 17.099 | 119.5533 | [5 empty] | 5.3636 | -64.3869 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.0867 | 17.0791 | 119.5635 | [7 empty] | 4.6894 | -64.3434 | 0.6756 | 2.9273e+18 | 0.3665 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7352 | -152.8384 | 62.6383 | 4.391e+18 | 13.3716 | [6 empty] | 58.3229 | 25.8995 | 223.1549 | [5 empty] | -0.0496 | -90.4679 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.1992 | 25.9251 | 220.5788 | [7 empty] | 0.2619 | -89.9938 | 0.5673 | 4.391e+18 | 0.1639 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.394 | -172.2107 | 48.1741 | 4.391e+18 | 10.2863 | [6 empty] | 98.0801 | 42.749 | 421.5127 | [5 empty] | -5.6187 | -124.5497 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.7697 | 42.952 | 415.3709 | [7 empty] | -5.2439 | -123.8178 | 0.8223 | 2.9273e+18 | 0.2025 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.7431 | 12.9543 | 49.8273 | 2244.3827 | 13.005 | [6 empty] | 15.8389 | 10.9953 | 0.979 | [5 empty] | 26.0231 | 9.6844 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.5954 | 10.877 | 1.7311 | [7 empty] | 24.7353 | 8.3775 | 1.8348 | 2244.3827 | 1.5161 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.6988 | 3.1638 | 46.0009 | 2244.3827 | 12.6576 | [6 empty] | 16.6393 | 11.3346 | 4.9728 | [5 empty] | 23.6992 | 3.5052 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.5943 | 11.3348 | 4.9398 | [7 empty] | 23.5695 | 3.5764 | 0.1479 | 2244.3827 | 0.1261 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.0201 | -22.7416 | 39.5179 | 5154.287 | 13.6786 | [6 empty] | 18.0911 | 11.9499 | 12.216 | [5 empty] | 20.3224 | -5.7906 | 4367.2862 | [5 empty] | 17.7084 | 11.8161 | 11.6751 | [7 empty] | 19.9142 | -5.1861 | 0.7294 | 4243.0989 | 0.5267 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 38.6944 | -55.33 | 44.3535 | 1.3722e+17 | 15.2499 | [6 empty] | 20.3254 | 12.8968 | 23.3632 | [5 empty] | 16.5 | -16.9289 | 9689.5624 | [5 empty] | 19.9364 | 12.7986 | 22.8826 | [7 empty] | 15.9554 | -16.4901 | 0.6994 | 9541.2539 | 0.3529 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.5434 | -84.503 | 57.2617 | 2.9273e+18 | 16.4304 | [6 empty] | 23.439 | 14.2163 | 38.8977 | [5 empty] | 12.7769 | -28.6826 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 22.8772 | 13.9916 | 39.3387 | [7 empty] | 11.6495 | -29.0835 | 1.1966 | 6.4036e+17 | 0.6063 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.5465 | -109.4973 | 66.0188 | 4.391e+18 | 16.3792 | [6 empty] | 28.9865 | 16.5675 | 66.5755 | [5 empty] | 8.4626 | -43.9753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.7271 | 16.5465 | 64.718 | [7 empty] | 8.698 | -43.022 | 0.9819 | 2.9273e+18 | 0.3545 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.3985 | -132.6128 | 68.4381 | 4.391e+18 | 15.4201 | [6 empty] | 39.7138 | 21.1138 | 120.0965 | [5 empty] | 3.6109 | -64.4198 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.3382 | 20.9918 | 119.9114 | [7 empty] | 3.2398 | -64.3536 | 0.3769 | 2.9273e+18 | 0.196 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.2695 | -153.5189 | 62.754 | 2.9273e+18 | 13.5459 | [6 empty] | 60.4789 | 29.9143 | 223.6982 | [5 empty] | -1.4632 | -91.0273 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.0249 | 29.819 | 218.1387 | [7 empty] | -0.8625 | -89.8575 | 1.315 | 2.9273e+18 | 0.3421 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0538 | -173.1065 | 48.4457 | 2.9273e+18 | 10.4536 | [6 empty] | 100.2361 | 46.7639 | 422.056 | [5 empty] | -6.7046 | -125.1345 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.4952 | 46.7556 | 415.7821 | [7 empty] | -6.5208 | -124.2797 | 0.8744 | 2.9273e+18 | 0.1691 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.0397 | 24.9441 | 27.1021 | 2244.3827 | 12.9559 | [6 empty] | 19.7489 | 18.2766 | 1.9643 | [5 empty] | 14.4326 | 16.0673 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.8643 | 18.1575 | 2.5447 | [7 empty] | 14.7673 | 15.0255 | 1.0943 | 2244.3827 | 1.2111 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.059 | 16.6274 | 24.51 | 2244.3827 | 12.9029 | [6 empty] | 20.5493 | 18.6158 | 5.9581 | [5 empty] | 13.3174 | 10.5382 | 1963.7321 | [5 empty] | 20.6586 | 18.5746 | 6.1077 | [7 empty] | 13.6818 | 10.2381 | 0.472 | 1962.3587 | 0.5854 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.2866 | -7.7547 | 21.8804 | 4442.3474 | 15.196 | [6 empty] | 22.0011 | 19.2311 | 13.2012 | [5 empty] | 11.559 | 1.7096 | 3916.923 | [5 empty] | 21.7701 | 19.0928 | 13.5028 | [7 empty] | 11.0632 | 1.2709 | 0.6621 | 4013.0575 | 0.5048 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.7619 | -42.1244 | 34.8144 | 16134.9686 | 16.9454 | [6 empty] | 24.2354 | 20.178 | 24.3485 | [5 empty] | 9.3533 | -9.5964 | 6356.7406 | [5 empty] | 24.0757 | 20.1583 | 24.1778 | [7 empty] | 9.0629 | -9.4064 | 0.347 | 6334.6466 | 0.2668 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.4942 | -75.3638 | 53.5728 | 2.9273e+18 | 18.1431 | [6 empty] | 27.349 | 21.4976 | 39.883 | [5 empty] | 6.9691 | -22.1899 | 13273.9161 | [5 empty] | 27.1426 | 21.4103 | 39.2068 | [7 empty] | 6.9531 | -21.7165 | 0.4736 | 12827.2019 | 0.2294 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.2942 | -104.189 | 65.1654 | 2.9273e+18 | 17.6704 | [6 empty] | 32.8965 | 23.8487 | 67.5608 | [5 empty] | 3.911 | -39.1115 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.5493 | 23.574 | 65.7578 | [7 empty] | 4.3084 | -38.2794 | 0.9221 | 2.9273e+18 | 0.3895 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.8987 | -130.2773 | 68.5833 | 2.9273e+18 | 16.4923 | [6 empty] | 43.6238 | 28.395 | 121.0818 | [5 empty] | 0.1314 | -61.7167 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.6363 | 28.3483 | 119.7634 | [7 empty] | 0.5516 | -61.2497 | 0.6282 | 2.9273e+18 | 0.2629 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.0973 | -153.0379 | 62.9225 | 2.9273e+18 | 14.592 | [6 empty] | 64.3889 | 37.1955 | 224.6835 | [5 empty] | -4.1046 | -90.1474 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.4857 | 37.2957 | 224.2091 | [7 empty] | -4.0036 | -90.012 | 0.169 | 2.9273e+18 | 0.0618 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6234 | -173.7235 | 48.6248 | 2.9273e+18 | 11.5253 | [6 empty] | 104.1461 | 54.0451 | 423.0412 | [5 empty] | -8.6758 | -125.1947 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.5759 | 54.1006 | 416.402 | [7 empty] | -8.36 | -124.1931 | 1.0502 | 4.391e+18 | 0.1936 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2061 | 39.5228 | 16.5687 | 1945.4479 | 14.8067 | [6 empty] | 25.7664 | 29.4825 | 3.4806 | [5 empty] | 2.1792 | 23.0721 | 1941.0392 | [5 empty] | 26.2304 | 29.3949 | 3.7613 | [7 empty] | 3.5222 | 22.4673 | 1.4728 | 1950.3162 | 0.9267 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.0965 | 32.9861 | 14.8738 | 3008.5904 | 14.8557 | [6 empty] | 26.5669 | 29.8217 | 7.4744 | [5 empty] | 1.7365 | 18.3846 | 3056.0516 | [5 empty] | 26.8905 | 29.6944 | 7.4 | [7 empty] | 2.9183 | 18.2249 | 1.1926 | 3015.3817 | 0.8942 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9491 | 12.1229 | 3.3298 | 4129.0904 | 14.0847 | [6 empty] | 28.0186 | 30.437 | 14.7176 | [5 empty] | 0.9988 | 10.5746 | 3724.8785 | [5 empty] | 28.3368 | 30.3987 | 14.1077 | [7 empty] | 2.1475 | 11.0611 | 1.2474 | 3629.1427 | 1.1695 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7364 | -56.1174 | 44.1228 | 84121.9727 | 20.5174 | [6 empty] | 33.3665 | 32.7035 | 41.3993 | [5 empty] | -1.1792 | -12.4846 | 7506.0279 | [5 empty] | 32.9495 | 32.6154 | 40.9889 | [7 empty] | -1.7776 | -12.1515 | 0.6849 | 7478.1102 | 0.7961 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -9.927 | -89.0136 | 59.2108 | 2.9273e+18 | 19.9526 | [6 empty] | 38.914 | 35.0546 | 69.0772 | [5 empty] | -2.855 | -30.2266 | 20886.1716 | [5 empty] | 38.9778 | 35.299 | 66.8207 | [7 empty] | -2.4345 | -28.6266 | 1.6544 | 17435.4775 | 0.6883 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.3333 | -119.4336 | 64.8708 | 2.9273e+18 | 19.0042 | [6 empty] | 49.6413 | 39.6009 | 122.5982 | [5 empty] | -5.1909 | -54.9572 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.3173 | 39.585 | 119.4566 | [7 empty] | -4.9214 | -53.582 | 1.4014 | 2.9273e+18 | 0.3643 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.2291 | -145.7409 | 59.8312 | 4.391e+18 | 17.4635 | [6 empty] | 70.4064 | 48.4014 | 226.1998 | [5 empty] | -8.1438 | -86.2199 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.1549 | 48.4936 | 224.3564 | [7 empty] | -8.2019 | -85.6523 | 0.5706 | 4.391e+18 | 0.137 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.3745 | -168.931 | 45.6137 | 2.9273e+18 | 14.9177 | [6 empty] | 110.1636 | 65.251 | 424.5576 | [5 empty] | -11.6707 | -123.5605 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.9536 | 65.409 | 418.5941 | [7 empty] | -11.2234 | -122.5274 | 1.1258 | 2.9273e+18 | 0.223 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.1113 | 54.0109 | 35.2095 | 3199.8919 | 21.0723 | [6 empty] | 34.1522 | 45.0986 | 5.5937 | [5 empty] | -9.2167 | 30.1534 | 3018.2836 | [5 empty] | 33.9228 | 44.5236 | 5.8971 | [7 empty] | -8.8159 | 29.52 | 0.7496 | 3030.0641 | 0.4635 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.6609 | 48.9045 | 34.733 | 3370.6013 | 21.4312 | [6 empty] | 34.9527 | 45.4378 | 9.5875 | [5 empty] | -9.3406 | 26.2414 | 3225.6537 | [5 empty] | 34.296 | 44.7211 | 9.7305 | [7 empty] | -9.5996 | 25.7863 | 0.5236 | 3249.1158 | 0.4204 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.5006 | 31.7265 | 27.7603 | 4006.8382 | 21.4548 | [6 empty] | 36.4045 | 46.0531 | 16.8307 | [5 empty] | -9.5558 | 19.545 | 3635.98 | [5 empty] | 36.1414 | 45.6735 | 16.5964 | [7 empty] | -9.4072 | 19.5405 | 0.1487 | 3627.5201 | 0.1451 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.1141 | 2.6382 | 25.3767 | 5809.9183 | 23.19 | [6 empty] | 38.6387 | 47 | 27.978 | [5 empty] | -9.8663 | 10.1228 | 4377.3833 | [5 empty] | 38.4446 | 46.7288 | 27.9057 | [7 empty] | -9.8063 | 10.0132 | 0.1249 | 4383.4208 | 0.1124 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.3065 | -31.7305 | 37.9971 | 11229.5902 | 24.8346 | [6 empty] | 41.7523 | 48.3196 | 43.5125 | [5 empty] | -10.2635 | -1.518 | 5675.4244 | [5 empty] | 41.29 | 47.9342 | 43.1139 | [7 empty] | -10.4557 | -1.4433 | 0.2063 | 5677.9068 | 0.2287 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.2156 | -66.2148 | 51.8402 | 2.1955e+18 | 24.066 | [6 empty] | 47.2999 | 50.6707 | 71.1903 | [5 empty] | -10.8916 | -18.9634 | 9342.5584 | [5 empty] | 46.973 | 50.5423 | 70.7615 | [7 empty] | -11.1706 | -18.7492 | 0.3517 | 9312.9629 | 0.3491 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.6953 | -99.8364 | 58.5425 | 4.391e+18 | 24.2469 | [6 empty] | 58.0272 | 55.2171 | 124.7113 | [5 empty] | -11.9087 | -44.739 | 33441382.8122 | [5 empty] | 58.1422 | 55.2775 | 123.9678 | [7 empty] | -11.6565 | -44.3761 | 0.442 | 342437.8002 | 0.1914 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.2269 | -129.7486 | 54.0599 | 4.391e+18 | 23.0249 | [6 empty] | 78.7922 | 64.0175 | 228.3129 | [5 empty] | -13.4575 | -78.6925 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.4036 | 64.1318 | 227.6173 | [7 empty] | -13.8889 | -78.3775 | 0.5341 | 4.391e+18 | 0.2897 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.5037 | -156.131 | 40.1099 | 4.391e+18 | 19.8861 | [6 empty] | 118.5494 | 80.8671 | 426.6707 | [5 empty] | -15.6956 | -119.2676 | 4.391e+18 | [5 empty] | 118.3184 | 81.2527 | 419.8968 | [7 empty] | -15.3435 | -117.8591 | 1.4518 | 4.391e+18 | 0.2414 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -65.6394 | 67.9421 | 51.8011 | 3433.5258 | 24.4529 | [6 empty] | 49.0933 | 72.9219 | 9.3587 | [5 empty] | -22.5057 | 39.2568 | 3209.4137 | [5 empty] | 48.8155 | 72.0756 | 9.4123 | [7 empty] | -21.9011 | 38.8424 | 0.7329 | 3206.8494 | 0.3104 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -65.7783 | 63.8382 | 51.4091 | 3545.4846 | 24.6346 | [6 empty] | 49.8938 | 73.2612 | 13.3525 | [5 empty] | -22.46 | 36.154 | 3335.8615 | [5 empty] | 48.9549 | 72.1899 | 13.6082 | [7 empty] | -22.7823 | 35.6168 | 0.6264 | 3358.8553 | 0.4752 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -63.9637 | 49.7346 | 45.718 | 3950.0177 | 24.6798 | [6 empty] | 51.3455 | 73.8764 | 20.5957 | [5 empty] | -22.3828 | 30.7303 | 3579.5562 | [5 empty] | 50.9498 | 73.2343 | 20.5474 | [7 empty] | -22.2357 | 30.4987 | 0.2744 | 3583.3739 | 0.1833 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.1211 | 24.7051 | 39.8869 | 4983.1912 | 25.3309 | [6 empty] | 53.5798 | 74.8233 | 31.743 | [5 empty] | -22.2771 | 22.8562 | 3996.4997 | [5 empty] | 52.5816 | 74.1441 | 32.3272 | [7 empty] | -23.2257 | 22.2769 | 1.1115 | 4052.5864 | 0.6535 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.498 | -6.7604 | 42.1265 | 7273.7123 | 27.3239 | [6 empty] | 56.6934 | 76.1429 | 47.2774 | [5 empty] | -22.153 | 12.733 | 4673.2852 | [5 empty] | 57.5007 | 76.2262 | 47.1549 | [7 empty] | -20.949 | 12.6924 | 1.2047 | 4639.303 | 0.6182 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.4412 | -40.4209 | 50.6813 | 13965.022 | 26.7547 | [6 empty] | 62.2409 | 78.494 | 74.9553 | [5 empty] | -21.9874 | -3.252 | 6220.1654 | [5 empty] | 62.3212 | 77.8602 | 74.8068 | [7 empty] | -21.1369 | -3.6024 | 0.9198 | 6230.2826 | 0.631 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -53.8213 | -75.1057 | 56.4832 | 2.1955e+18 | 24.6521 | [6 empty] | 72.9682 | 83.0404 | 128.4763 | [5 empty] | -21.8151 | -28.566 | 11934.551 | [5 empty] | 73.7268 | 83.434 | 126.0764 | [7 empty] | -20.8021 | -27.3465 | 1.5853 | 11242.955 | 0.5539 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.3628 | -107.2808 | 52.0576 | 4.391e+18 | 24.2518 | [6 empty] | 93.7333 | 91.8409 | 232.0779 | [5 empty] | -21.8119 | -64.4236 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.3722 | 91.8851 | 228.2798 | [7 empty] | -21.6839 | -63.1431 | 1.2868 | 4.391e+18 | 0.1485 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -49.7643 | -136.4682 | 38.7008 | 4.391e+18 | 22.7587 | [6 empty] | 133.4905 | 108.6904 | 430.4357 | [5 empty] | -22.3357 | -109.1658 | 4.391e+18 | [5 empty] | 133.2696 | 108.8541 | 428.5331 | [7 empty] | -22.4094 | -108.6872 | 0.4842 | 4.391e+18 | 0.099 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -92.41 | 81.1835 | 61.5866 | 3565.1823 | 20.7244 | [6 empty] | 77.985 | 126.7243 | 16.6391 | [5 empty] | -38.4877 | 51.4296 | 3334.7579 | [5 empty] | 77.188 | 125.509 | 16.8513 | [7 empty] | -38.4515 | 51.009 | 0.4221 | 3343.2586 | 0.2975 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.3048 | 77.8038 | 61.0846 | 3643.0523 | 20.843 | [6 empty] | 78.7855 | 127.0635 | 20.6329 | [5 empty] | -38.3779 | 49.1119 | 3407.3862 | [5 empty] | 77.8633 | 125.8015 | 20.6915 | [7 empty] | -38.4377 | 48.7757 | 0.3415 | 3415.239 | 0.2781 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.3342 | 66.0909 | 56.2536 | 3919.6338 | 20.985 | [6 empty] | 80.2373 | 127.6788 | 27.8761 | [5 empty] | -38.1845 | 44.9989 | 3544.0501 | [5 empty] | 79.7514 | 126.6451 | 27.6037 | [7 empty] | -37.831 | 44.8364 | 0.3891 | 3540.3595 | 0.2085 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -87.9983 | 44.7003 | 50.4343 | 4581.0852 | 21.7551 | [6 empty] | 82.4716 | 128.6257 | 39.0233 | [5 empty] | -37.9004 | 38.8856 | 3767.9673 | [5 empty] | 81.7573 | 127.8293 | 39.3494 | [7 empty] | -38.1436 | 38.5127 | 0.4452 | 3785.0192 | 0.2715 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -84.6365 | 16.6391 | 49.1816 | 5868.468 | 23.6684 | [6 empty] | 85.5852 | 129.9453 | 54.5578 | [5 empty] | -37.53 | 30.7746 | 4110.1529 | [5 empty] | 85.4475 | 129.2384 | 54.5733 | [7 empty] | -37.0846 | 30.4866 | 0.5303 | 4112.859 | 0.2007 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -80.6199 | -14.819 | 54.268 | 8460.8343 | 25.811 | [6 empty] | 91.1327 | 132.2964 | 82.2356 | [5 empty] | -36.9362 | 17.3796 | 4816.7459 | [5 empty] | 90.3704 | 131.323 | 81.1689 | [7 empty] | -36.8601 | 17.5562 | 0.1923 | 4803.4754 | 0.1964 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -76.748 | -48.7603 | 59.5679 | 16498.909 | 23.1901 | [6 empty] | 101.86 | 136.8427 | 135.7566 | [5 empty] | -35.9865 | -5.3226 | 6634.8486 | [5 empty] | 101.6466 | 136.5382 | 132.8687 | [7 empty] | -35.5903 | -4.269 | 1.1256 | 6508.5211 | 0.5779 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -72.9539 | -81.6047 | 56.1603 | 1.0978e+18 | 20.1146 | [6 empty] | 122.6251 | 145.6432 | 239.3583 | [5 empty] | -34.6854 | -40.5011 | 14686.6482 | [5 empty] | 121.9516 | 145.5464 | 235.7301 | [7 empty] | -34.8187 | -39.3228 | 1.1859 | 14102.924 | 0.4271 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -69.8158 | -112.5207 | 43.7002 | 4.391e+18 | 21.1719 | [6 empty] | 162.3823 | 162.4928 | 437.7161 | [5 empty] | -33.35 | -88.4384 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.4645 | 162.5428 | 433.1838 | [7 empty] | -33.6292 | -87.3407 | 1.1326 | 4.391e+18 | 0.245 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.0831 | 93.6917 | 64.5658 | 3644.2652 | 15.2713 | [6 empty] | 133.9114 | 230.8705 | 30.7319 | [5 empty] | -57.2195 | 67.1623 | 3409.7649 | [5 empty] | 132.8755 | 229.5202 | 31.3076 | [7 empty] | -57.3986 | 66.7247 | 0.4729 | 3420.5699 | 0.2727 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -115.8091 | 90.8059 | 63.9203 | 3701.2302 | 15.3585 | [6 empty] | 134.7119 | 231.2098 | 34.7257 | [5 empty] | -57.1073 | 65.5093 | 3449.6749 | [5 empty] | 133.5848 | 229.8582 | 35.1252 | [7 empty] | -57.3507 | 65.1521 | 0.4323 | 3459.589 | 0.2446 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -113.9093 | 80.9208 | 59.8902 | 3901.4786 | 15.6729 | [6 empty] | 136.1636 | 231.825 | 41.9688 | [5 empty] | -56.907 | 62.5476 | 3523.5731 | [5 empty] | 135.7306 | 230.8149 | 41.7348 | [7 empty] | -56.6512 | 62.4346 | 0.2796 | 3521.5748 | 0.1128 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -111.4748 | 62.5448 | 55.0501 | 4359.8233 | 16.8204 | [6 empty] | 138.3979 | 232.7719 | 53.1161 | [5 empty] | -56.6062 | 58.0777 | 3641.3184 | [5 empty] | 138.0758 | 231.7042 | 52.5596 | [7 empty] | -56.1804 | 58.0504 | 0.4267 | 3634.693 | 0.1607 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -107.9271 | 37.7312 | 53.663 | 5188.2533 | 19.0648 | [6 empty] | 141.5115 | 234.0915 | 68.6506 | [5 empty] | -56.2015 | 52.0206 | 3814.0367 | [5 empty] | 141.1915 | 233.3814 | 68.8053 | [7 empty] | -56.0704 | 51.803 | 0.2541 | 3817.8345 | 0.0985 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -103.582 | 8.9303 | 58.1675 | 6635.1547 | 22.0254 | [6 empty] | 147.059 | 236.4426 | 96.3284 | [5 empty] | -55.5196 | 41.6943 | 4148.6564 | [5 empty] | 147.1377 | 236.1101 | 94.2032 | [7 empty] | -55.037 | 42.3607 | 0.8229 | 4116.9627 | 0.3647 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.1223 | -23.2316 | 64.5504 | 9612.387 | 23.9079 | [6 empty] | 157.7863 | 240.989 | 149.8494 | [5 empty] | -54.3289 | 23.2476 | 4904.7119 | [5 empty] | 156.5108 | 240.4071 | 149.8971 | [7 empty] | -55.0586 | 23.1875 | 0.7322 | 4921.7163 | 0.236 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -94.5574 | -55.4907 | 63.6765 | 18004.6205 | 18.2498 | [6 empty] | 178.5514 | 249.7895 | 253.451 | [5 empty] | -52.4173 | -7.7528 | 6908.4319 | [5 empty] | 179.1428 | 250.176 | 249.7785 | [7 empty] | -51.8438 | -6.6318 | 1.2591 | 6788.0454 | 0.5233 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -90.389 | -86.9536 | 51.8853 | 3.2018e+17 | 14.2096 | [6 empty] | 218.3086 | 266.639 | 451.8088 | [5 empty] | -49.7869 | -54.6496 | 16854.5118 | [5 empty] | 217.7051 | 266.7453 | 444.7124 | [7 empty] | -49.6639 | -53.0011 | 1.6531 | 15933.2077 | 0.4248 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -137.4899 | 105.7406 | 61.3919 | 3693.1642 | 10.0288 | [6 empty] | 240.989 | 430.271 | 57.7141 | [5 empty] | -79.0488 | 86.9363 | 3451.6482 | [5 empty] | 242.5892 | 431.7207 | 57.5619 | [7 empty] | -78.6212 | 87.0752 | 0.4496 | 3445.9599 | 0.1562 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -137.1295 | 103.2488 | 60.7351 | 3736.1209 | 10.1681 | [6 empty] | 241.7895 | 430.6103 | 61.708 | [5 empty] | -78.9575 | 85.7911 | 3473.0897 | [5 empty] | 243.8331 | 432.233 | 61.7736 | [7 empty] | -78.335 | 85.859 | 0.6262 | 3466.9161 | 0.1799 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -135.3547 | 94.8195 | 57.6388 | 3885.9572 | 10.8056 | [6 empty] | 243.2413 | 431.2255 | 68.9511 | [5 empty] | -78.7933 | 83.7276 | 3512.4169 | [5 empty] | 244.1045 | 432.1777 | 68.7601 | [7 empty] | -78.6287 | 83.8658 | 0.2149 | 3508.7852 | 0.0929 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.014 | 78.9349 | 54.4953 | 4219.7562 | 12.5769 | [6 empty] | 245.4756 | 432.1724 | 80.0984 | [5 empty] | -78.5438 | 80.5856 | 3574.0828 | [5 empty] | 246.3573 | 433.5908 | 79.9625 | [7 empty] | -78.5689 | 80.7927 | 0.2086 | 3571.1913 | 0.0967 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -129.5557 | 57.0495 | 54.8335 | 4793.8572 | 15.3847 | [6 empty] | 248.5892 | 433.492 | 95.6329 | [5 empty] | -78.2025 | 76.2737 | 3662.4108 | [5 empty] | 249.3315 | 434.5677 | 96.5124 | [7 empty] | -78.2441 | 76.1621 | 0.1191 | 3666.0639 | 0.0793 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -125.2352 | 31.0209 | 60.7738 | 5720.8807 | 18.7312 | [6 empty] | 254.1367 | 435.8431 | 123.3107 | [5 empty] | -77.6125 | 68.777 | 3827.0484 | [5 empty] | 255.2659 | 437.7296 | 122.2749 | [7 empty] | -77.6187 | 69.3065 | 0.5295 | 3815.9758 | 0.201 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -120.594 | 1.0645 | 69.5809 | 7351.8742 | 22.287 | [6 empty] | 264.864 | 440.3895 | 176.8317 | [5 empty] | -76.5328 | 54.9172 | 4173.7919 | [5 empty] | 265.556 | 441.733 | 175.4435 | [7 empty] | -76.565 | 55.4775 | 0.5612 | 4159.2931 | 0.1963 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -115.6613 | -29.8723 | 72.7582 | 10415.9218 | 22.9255 | [6 empty] | 285.6291 | 449.19 | 280.4333 | [5 empty] | -74.6484 | 30.2251 | 4964.3094 | [5 empty] | 286.927 | 450.626 | 277.9489 | [7 empty] | -74.3029 | 31.0078 | 0.8556 | 4929.1211 | 0.3377 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -110.8721 | -60.9452 | 63.8164 | 18558.0109 | 13.8127 | [6 empty] | 325.3863 | 466.0395 | 478.7911 | [5 empty] | -71.6579 | -10.5985 | 7070.1155 | [5 empty] | 326.7089 | 468.2413 | 474.6848 | [7 empty] | -71.5177 | -9.3647 | 1.2418 | 6971.8011 | 0.5174 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 118.7072 | 4.3791 | 72.4206 | 2244.3827 | 14.7217 | [6 empty] | 23.9792 | 12.1642 | 4.7319 | [5 empty] | 46.3381 | 1.648 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.7153 | 12.2881 | 4.819 | [7 empty] | 44.9225 | 1.8397 | 1.4286 | 2244.3827 | 0.4391 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.113 | -18.4869 | 62.2193 | 2244.3827 | 14.8039 | [6 empty] | 25.431 | 12.7795 | 11.9751 | [5 empty] | 40.9368 | -7.1421 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.9811 | 12.8408 | 11.6083 | [7 empty] | 39.7618 | -6.4573 | 1.36 | 2244.3827 | 0.6015 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 78.605 | -50.558 | 54.7115 | 9762.2727 | 15.9069 | [6 empty] | 27.6652 | 13.7264 | 23.1223 | [5 empty] | 34.7311 | -17.8711 | 6480.5946 | [5 empty] | 27.2584 | 13.7971 | 22.8972 | [7 empty] | 33.6532 | -17.455 | 1.1555 | 6464.137 | 0.4166 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.3002 | -81.4438 | 59.9315 | 6.4036e+17 | 17.2651 | [6 empty] | 30.7788 | 15.0459 | 38.6568 | [5 empty] | 28.6287 | -29.3729 | 20125.5764 | [5 empty] | 30.1886 | 14.9873 | 39.5177 | [7 empty] | 26.8403 | -29.888 | 1.8611 | 25078.7536 | 0.6303 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.3293 | -108.2892 | 67.3889 | 2.9273e+18 | 17.7218 | [6 empty] | 36.3263 | 17.397 | 66.3346 | [5 empty] | 21.5616 | -44.5127 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.9945 | 17.4585 | 65.0603 | [7 empty] | 21.4079 | -43.7832 | 0.7456 | 2.9273e+18 | 0.2916 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.2711 | -132.8584 | 70.189 | 2.9273e+18 | 17.1727 | [6 empty] | 47.0537 | 21.9434 | 119.8556 | [5 empty] | 13.7776 | -64.8844 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.5595 | 21.9422 | 118.4953 | [7 empty] | 13.4535 | -64.3889 | 0.592 | 2.9273e+18 | 0.2242 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.577 | -154.7224 | 65.411 | 2.9273e+18 | 15.6387 | [6 empty] | 67.8187 | 30.7439 | 223.4573 | [5 empty] | 6.0521 | -91.4332 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.5896 | 30.8498 | 219.9281 | [7 empty] | 6.4131 | -90.6781 | 0.837 | 2.9273e+18 | 0.2195 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.6798 | -174.6352 | 52.031 | 2.9273e+18 | 12.7908 | [6 empty] | 107.5759 | 47.5935 | 421.8151 | [5 empty] | -1.3095 | -125.4561 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.3037 | 47.6541 | 416.9256 | [7 empty] | -0.9241 | -124.801 | 0.76 | 4.391e+18 | 0.1655 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 114.1319 | 15.6878 | 72.7053 | 2244.3827 | 15.4866 | [6 empty] | 25.3347 | 15.8397 | 1.2814 | [5 empty] | 41.5622 | 11.2497 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.0356 | 15.6698 | 1.9381 | [7 empty] | 40.5009 | 10.2105 | 1.4854 | 2244.3827 | 1.2772 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.6294 | 8.0608 | 69.6664 | 2244.3827 | 15.202 | [6 empty] | 26.1351 | 16.179 | 5.2752 | [5 empty] | 39.0007 | 5.7684 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.9492 | 16.0969 | 5.2229 | [7 empty] | 38.7352 | 5.8081 | 0.2685 | 2244.3827 | 0.1104 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.6732 | -14.3615 | 60.7185 | 2244.3827 | 15.6877 | [6 empty] | 27.5869 | 16.7943 | 12.5183 | [5 empty] | 35.0489 | -2.8868 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.8724 | 16.4297 | 13.005 | [7 empty] | 33.6149 | -3.669 | 1.6335 | 2244.3828 | 0.7906 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 73.8887 | -46.6483 | 54.6096 | 8592.9847 | 16.8469 | [6 empty] | 29.8212 | 17.7412 | 23.6656 | [5 empty] | 30.2412 | -13.8292 | 5501.56 | [5 empty] | 29.2267 | 17.5131 | 23.6836 | [7 empty] | 29.2302 | -13.9567 | 1.019 | 5645.7161 | 0.3441 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.3335 | -78.4313 | 60.5554 | 6.4036e+17 | 18.028 | [6 empty] | 32.9348 | 19.0608 | 39.2001 | [5 empty] | 25.2317 | -25.8876 | 11806.2384 | [5 empty] | 32.4485 | 18.9551 | 38.7597 | [7 empty] | 24.5723 | -25.5635 | 0.7347 | 11773.2987 | 0.2645 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.2536 | -106.2882 | 68.0054 | 2.9273e+18 | 18.2071 | [6 empty] | 38.4823 | 21.4119 | 66.8779 | [5 empty] | 19.0963 | -41.9936 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 38.1196 | 21.3546 | 65.8171 | [7 empty] | 18.941 | -41.4067 | 0.6071 | 6.4036e+17 | 0.2078 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.6977 | -131.7459 | 70.4373 | 2.9273e+18 | 17.4495 | [6 empty] | 49.2096 | 25.9582 | 120.3989 | [5 empty] | 11.9884 | -63.5711 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.2775 | 26.0656 | 118.886 | [7 empty] | 12.4133 | -62.98 | 0.728 | 2.9273e+18 | 0.2364 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.2565 | -154.2138 | 65.2652 | 2.9273e+18 | 15.8368 | [6 empty] | 69.9747 | 34.7587 | 224.0006 | [5 empty] | 4.6983 | -91.084 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.7442 | 34.7757 | 224.9863 | [7 empty] | 4.2262 | -91.2821 | 0.512 | 2.9273e+18 | 0.2079 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.4915 | -174.5841 | 51.8267 | 2.9273e+18 | 13.009 | [6 empty] | 109.7319 | 51.6083 | 422.3583 | [5 empty] | -2.343 | -125.5677 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.0587 | 51.6728 | 416.1414 | [7 empty] | -2.1165 | -124.6601 | 0.9355 | 2.9273e+18 | 0.181 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.1749 | 25.4644 | 52.5737 | 2244.3827 | 16.5586 | [6 empty] | 29.2447 | 23.121 | 2.2666 | [5 empty] | 29.3148 | 16.8317 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.1307 | 22.8369 | 2.758 | [7 empty] | 29.454 | 15.9363 | 0.9062 | 2244.3827 | 1.1018 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 77.509 | 18.722 | 50.1514 | 2244.3827 | 16.318 | [6 empty] | 30.0451 | 23.4602 | 6.2605 | [5 empty] | 27.8273 | 11.8743 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.3318 | 23.4417 | 6.2324 | [7 empty] | 28.7093 | 11.7718 | 0.888 | 2244.3827 | 0.4409 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 69.4509 | -2.2556 | 44.4379 | 2244.3827 | 17.0947 | [6 empty] | 31.4969 | 24.0755 | 13.5036 | [5 empty] | 25.422 | 3.76 | 1882.7454 | [5 empty] | 31.2917 | 23.8551 | 13.4861 | [7 empty] | 25.4476 | 3.5962 | 0.1659 | 1880.7834 | 0.1878 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 55.6766 | -34.3925 | 43.194 | 6746.029 | 18.4565 | [6 empty] | 33.7312 | 25.0224 | 24.6509 | [5 empty] | 22.3055 | -6.9682 | 4683.8916 | [5 empty] | 33.6706 | 24.9103 | 24.1088 | [7 empty] | 22.7121 | -6.58 | 0.5622 | 4589.0036 | 0.3048 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.3606 | -68.0391 | 54.112 | 53511.9274 | 19.7219 | [6 empty] | 36.8448 | 26.342 | 40.1854 | [5 empty] | 18.8244 | -19.3138 | 7871.8531 | [5 empty] | 36.1978 | 26.134 | 40.4622 | [7 empty] | 17.6745 | -19.5928 | 1.1833 | 8137.0641 | 0.525 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.5864 | -98.5543 | 64.5207 | 2.9273e+18 | 19.6821 | [6 empty] | 42.3923 | 28.6931 | 67.8632 | [5 empty] | 14.2264 | -36.413 | 34712.5376 | [5 empty] | 42.2341 | 28.6286 | 65.5923 | [7 empty] | 14.9034 | -35.1156 | 1.4634 | 26318.6227 | 0.5764 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.1324 | -126.5799 | 68.2037 | 2.9273e+18 | 18.6696 | [6 empty] | 53.1196 | 33.2395 | 121.3842 | [5 empty] | 8.4556 | -59.7616 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.8605 | 33.2875 | 118.7952 | [7 empty] | 8.7303 | -58.6579 | 1.1374 | 2.9273e+18 | 0.3245 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.0079 | -151.0012 | 63.1308 | 2.9273e+18 | 16.9681 | [6 empty] | 73.8847 | 42.0399 | 224.9858 | [5 empty] | 2.1277 | -89.1984 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.8603 | 42.1512 | 224.5892 | [7 empty] | 2.0715 | -89.0509 | 0.1578 | 2.9273e+18 | 0.0711 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.0298 | -172.8371 | 49.6518 | 2.9273e+18 | 14.1603 | [6 empty] | 113.6419 | 58.8895 | 423.3436 | [5 empty] | -4.2404 | -124.9915 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.919 | 59.2801 | 416.6313 | [7 empty] | -3.397 | -123.8988 | 1.3804 | 2.9273e+18 | 0.3526 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.5245 | 38.6414 | 28.2163 | 2244.3827 | 17.7741 | [6 empty] | 35.2622 | 34.3269 | 3.783 | [5 empty] | 15.8198 | 23.3362 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.672 | 34.1415 | 4.0449 | [7 empty] | 17.1403 | 22.7374 | 1.45 | 2244.3827 | 0.9859 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.3589 | 33.0843 | 26.3575 | 2244.3827 | 17.7529 | [6 empty] | 36.0627 | 34.6661 | 7.7768 | [5 empty] | 15.0605 | 19.0309 | 2531.6352 | [5 empty] | 36.015 | 34.5218 | 7.9032 | [7 empty] | 15.2016 | 18.7863 | 0.2824 | 2538.4541 | 0.2678 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.1468 | 14.6425 | 20.5613 | 3057.8263 | 18.5183 | [6 empty] | 37.5144 | 35.2814 | 15.02 | [5 empty] | 13.7868 | 11.7728 | 3159.109 | [5 empty] | 37.4013 | 35.1929 | 15.231 | [7 empty] | 13.6102 | 11.5223 | 0.3065 | 3184.9171 | 0.2216 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.1998 | -15.6035 | 23.0613 | 5453.2464 | 21.0818 | [6 empty] | 39.7487 | 36.2283 | 26.1672 | [5 empty] | 12.0482 | 1.782 | 4191.8419 | [5 empty] | 39.8505 | 36.3103 | 26.115 | [7 empty] | 12.1351 | 1.8769 | 0.1286 | 4178.1242 | 0.0933 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.0281 | -49.8794 | 40.8917 | 12770.6764 | 22.586 | [6 empty] | 42.8623 | 37.5479 | 41.7017 | [5 empty] | 9.9816 | -10.241 | 5975.151 | [5 empty] | 42.286 | 37.2541 | 41.4379 | [7 empty] | 9.4271 | -10.1867 | 0.5572 | 6006.5516 | 0.3792 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.8318 | -82.8523 | 55.566 | 2.9273e+18 | 22.3355 | [6 empty] | 48.4098 | 39.899 | 69.3795 | [5 empty] | 7.0389 | -27.7031 | 11722.622 | [5 empty] | 48.1725 | 39.7964 | 68.3324 | [7 empty] | 7.1082 | -27.1221 | 0.5851 | 11385.3951 | 0.2477 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.7649 | -114.157 | 61.7343 | 2.9273e+18 | 21.1163 | [6 empty] | 59.1371 | 44.4453 | 122.9005 | [5 empty] | 2.9916 | -52.6075 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.3369 | 44.669 | 119.7648 | [7 empty] | 3.8139 | -51.0991 | 1.718 | 2.9273e+18 | 0.6302 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9747 | -141.6947 | 57.3298 | 2.9273e+18 | 19.5488 | [6 empty] | 79.9022 | 53.2458 | 226.5022 | [5 empty] | -1.8804 | -84.5708 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 80.2747 | 53.5997 | 224.6495 | [7 empty] | -1.4449 | -83.892 | 0.8065 | 2.9273e+18 | 0.2567 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4811 | -165.9185 | 43.5449 | 4.391e+18 | 16.8214 | [6 empty] | 119.6594 | 70.0954 | 424.86 | [5 empty] | -7.1634 | -122.746 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.0691 | 69.9562 | 419.883 | [7 empty] | -6.9188 | -121.9113 | 0.8698 | 2.9273e+18 | 0.1485 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4207 | 52.6442 | 22.7231 | 1946.1695 | 22.1422 | [6 empty] | 43.648 | 49.943 | 5.8961 | [5 empty] | 2.8485 | 30.1575 | 1941.0392 | [5 empty] | 43.1027 | 49.2458 | 6.3093 | [7 empty] | 2.7851 | 29.4678 | 0.6927 | 1930.6147 | 0.5495 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.6549 | 48.1084 | 22.0183 | 1885.1047 | 22.3752 | [6 empty] | 44.4485 | 50.2822 | 9.8899 | [5 empty] | 2.5017 | 26.486 | 1869.7894 | [5 empty] | 44.6891 | 50.1782 | 9.663 | [7 empty] | 3.2656 | 26.5457 | 0.7662 | 1878.7916 | 0.4544 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.16 | 32.4592 | 12.9484 | 3401.1891 | 21.8527 | [6 empty] | 45.9003 | 50.8975 | 17.1331 | [5 empty] | 1.9047 | 20.1654 | 3287.3858 | [5 empty] | 46.0195 | 50.6914 | 16.9806 | [7 empty] | 2.5457 | 20.1099 | 0.6434 | 3267.7399 | 0.4608 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7166 | 5.393 | 8.1869 | 4771.4801 | 22.6153 | [6 empty] | 48.1345 | 51.8444 | 28.2804 | [5 empty] | 1.0576 | 11.1969 | 3927.9666 | [5 empty] | 48.2974 | 51.7143 | 28.0435 | [7 empty] | 1.6562 | 11.2391 | 0.6001 | 3902.6758 | 0.5635 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.4598 | -61.1695 | 44.8564 | 21528.8476 | 26.4515 | [6 empty] | 56.7957 | 55.5151 | 71.4927 | [5 empty] | -1.6063 | -17.0059 | 7672.8478 | [5 empty] | 56.6498 | 55.451 | 71.03 | [7 empty] | -1.6356 | -16.757 | 0.2506 | 7622.7166 | 0.1474 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.0529 | -94.7265 | 52.7798 | 2.9273e+18 | 25.1989 | [6 empty] | 67.523 | 60.0615 | 125.0137 | [5 empty] | -4.0201 | -42.5615 | 28991.7818 | [5 empty] | 67.1288 | 59.6737 | 124.908 | [7 empty] | -4.1056 | -42.7506 | 0.2075 | 30334.0384 | 0.1303 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.1571 | -125.1335 | 48.8411 | 4.391e+18 | 23.0329 | [6 empty] | 88.288 | 68.8619 | 228.6153 | [5 empty] | -7.2524 | -76.7829 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.6795 | 69.3068 | 225.1778 | [7 empty] | -6.627 | -75.508 | 1.42 | 2.9273e+18 | 0.4193 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.5858 | -152.1469 | 34.5574 | 4.391e+18 | 19.3249 | [6 empty] | 128.0452 | 85.7115 | 426.9731 | [5 empty] | -11.1474 | -118.0201 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.6081 | 86.1706 | 417.7412 | [7 empty] | -10.6725 | -116.0664 | 2.0106 | 4.391e+18 | 0.3365 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -35.9723 | 66.4746 | 36.0793 | 3114.3991 | 23.9613 | [6 empty] | 58.5891 | 77.7663 | 9.6611 | [5 empty] | -12.4533 | 39.1146 | 3027.4283 | [5 empty] | 57.979 | 76.8124 | 9.8672 | [7 empty] | -12.2791 | 38.6233 | 0.5213 | 3035.3596 | 0.3395 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.5827 | 62.7305 | 35.8466 | 3215.36 | 24.093 | [6 empty] | 59.3896 | 78.1056 | 13.6549 | [5 empty] | -12.5388 | 36.1435 | 3146.2956 | [5 empty] | 58.9481 | 77.2695 | 13.7453 | [7 empty] | -12.2079 | 35.7448 | 0.5181 | 3149.0263 | 0.2799 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -35.8046 | 49.5672 | 29.6876 | 3563.4942 | 23.8202 | [6 empty] | 60.8413 | 78.7208 | 20.8981 | [5 empty] | -12.6899 | 30.9376 | 3371.9603 | [5 empty] | 60.7352 | 78.0117 | 20.6539 | [7 empty] | -11.894 | 30.7455 | 0.8188 | 3357.3534 | 0.399 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.0041 | 25.9527 | 23.2364 | 4424.3813 | 24.1504 | [6 empty] | 63.0756 | 79.6678 | 32.0453 | [5 empty] | -12.9136 | 23.3521 | 3751.9866 | [5 empty] | 62.9769 | 78.8448 | 31.6464 | [7 empty] | -11.9515 | 23.1641 | 0.9804 | 3733.1992 | 0.5201 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -35.8233 | -4.1864 | 28.7414 | 6180.373 | 26.786 | [6 empty] | 66.1892 | 80.9873 | 47.5798 | [5 empty] | -13.2091 | 13.5525 | 4358.5279 | [5 empty] | 66.2467 | 80.6705 | 46.9733 | [7 empty] | -12.6071 | 13.7224 | 0.6256 | 4328.5615 | 0.3979 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.2068 | -36.8429 | 40.9266 | 10192.2003 | 27.1464 | [6 empty] | 71.7367 | 83.3384 | 75.2576 | [5 empty] | -13.6954 | -2.0256 | 5699.3168 | [5 empty] | 71.197 | 82.6742 | 74.9978 | [7 empty] | -13.6708 | -2.2091 | 0.1851 | 5720.5833 | 0.2094 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.0676 | -70.9694 | 48.5895 | 35803.5937 | 24.5653 | [6 empty] | 82.464 | 87.8848 | 128.7786 | [5 empty] | -14.5229 | -26.9369 | 10066.6561 | [5 empty] | 82.9064 | 88.1203 | 126.6613 | [7 empty] | -13.808 | -25.9175 | 1.2451 | 9684.0337 | 0.4915 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -34.7635 | -103.1726 | 44.7195 | 4.391e+18 | 23.3306 | [6 empty] | 103.2291 | 96.6853 | 232.3803 | [5 empty] | -15.8446 | -62.6522 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.3415 | 96.3929 | 229.2741 | [7 empty] | -15.0125 | -61.845 | 1.1593 | 2.9273e+18 | 0.5188 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.1069 | -132.4345 | 30.1908 | 4.391e+18 | 20.9416 | [6 empty] | 142.9863 | 113.5348 | 430.7381 | [5 empty] | -17.8143 | -107.6867 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.3958 | 113.4445 | 426.2312 | [7 empty] | -17.7113 | -106.7538 | 0.9387 | 4.391e+18 | 0.1167 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.1685 | 79.7957 | 46.3334 | 3336.8826 | 20.0668 | [6 empty] | 87.4808 | 131.5687 | 16.9415 | [5 empty] | -30.6857 | 51.2338 | 3227.701 | [5 empty] | 86.5111 | 129.9811 | 17.0236 | [7 empty] | -30.4623 | 50.7876 | 0.499 | 3232.052 | 0.3202 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.376 | 76.6348 | 45.9832 | 3408.0146 | 20.1342 | [6 empty] | 88.2813 | 131.9079 | 20.9353 | [5 empty] | -30.6398 | 48.9778 | 3297.1866 | [5 empty] | 87.5484 | 130.8797 | 20.9894 | [7 empty] | -30.6298 | 48.6998 | 0.2781 | 3302.3017 | 0.2139 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.0322 | 65.519 | 40.9945 | 3654.0652 | 20.0416 | [6 empty] | 89.7331 | 132.5232 | 28.1784 | [5 empty] | -30.5595 | 44.9706 | 3427.4103 | [5 empty] | 89.2592 | 131.5936 | 27.9251 | [7 empty] | -30.2615 | 44.8364 | 0.3268 | 3423.7644 | 0.1835 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.0845 | 45.1212 | 35.1775 | 4235.1411 | 20.5699 | [6 empty] | 91.9674 | 133.4701 | 39.3257 | [5 empty] | -30.4424 | 39.0067 | 3639.6351 | [5 empty] | 91.238 | 132.3591 | 39.4531 | [7 empty] | -30.3614 | 38.6211 | 0.3941 | 3649.413 | 0.2494 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.4278 | 18.0828 | 35.5935 | 5328.3047 | 22.6356 | [6 empty] | 95.081 | 134.7897 | 54.8602 | [5 empty] | -30.292 | 31.0794 | 3961.9334 | [5 empty] | 93.8596 | 133.6692 | 55.7374 | [7 empty] | -30.911 | 30.3725 | 0.9397 | 4002.9273 | 0.5243 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.1843 | -12.4788 | 43.5317 | 7361.4826 | 25.9176 | [6 empty] | 100.6285 | 137.1408 | 82.538 | [5 empty] | -30.0563 | 17.9524 | 4621.2642 | [5 empty] | 99.9836 | 136.4004 | 81.3775 | [7 empty] | -29.9956 | 18.2566 | 0.3102 | 4601.6285 | 0.211 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.2359 | -45.7193 | 50.7971 | 12411.276 | 23.5904 | [6 empty] | 111.3558 | 141.6871 | 136.059 | [5 empty] | -29.6987 | -4.3926 | 6277.6079 | [5 empty] | 110.3832 | 140.7748 | 135.2031 | [7 empty] | -29.8904 | -4.3544 | 0.1954 | 6284.8536 | 0.1804 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.149 | -78.272 | 47.9651 | 47704.722 | 19.8814 | [6 empty] | 132.1209 | 150.4876 | 239.6607 | [5 empty] | -29.2726 | -39.2392 | 12860.8469 | [5 empty] | 132.6163 | 150.6584 | 235.9156 | [7 empty] | -28.4725 | -38.0268 | 1.4526 | 12278.0254 | 0.3724 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -55.6821 | -109.006 | 34.5105 | 4.391e+18 | 19.7745 | [6 empty] | 171.8781 | 167.3372 | 438.0184 | [5 empty] | -29.0283 | -87.0844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 171.3005 | 167.5602 | 433.4474 | [7 empty] | -29.1285 | -85.9285 | 1.1603 | 4.391e+18 | 0.1567 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -94.4348 | 92.4145 | 49.8987 | 3473.0856 | 14.2508 | [6 empty] | 143.4072 | 235.7149 | 31.0342 | [5 empty] | -51.508 | 66.9749 | 3349.687 | [5 empty] | 142.8159 | 234.5127 | 31.4466 | [7 empty] | -51.3331 | 66.5847 | 0.4276 | 3354.8369 | 0.1877 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -94.3802 | 89.6942 | 49.3769 | 3525.6941 | 14.2825 | [6 empty] | 144.2077 | 236.0542 | 35.028 | [5 empty] | -51.423 | 65.3474 | 3388.5492 | [5 empty] | 144.6933 | 235.3366 | 34.6339 | [7 empty] | -50.4789 | 65.2577 | 0.9484 | 3377.4448 | 0.2806 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -92.8394 | 80.1924 | 45.2039 | 3708.1519 | 14.3622 | [6 empty] | 145.6594 | 236.6694 | 42.2712 | [5 empty] | -51.2712 | 62.4307 | 3460.427 | [5 empty] | 146.0175 | 235.8324 | 42.1715 | [7 empty] | -50.4062 | 62.205 | 0.8939 | 3453.5134 | 0.2319 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -91.3778 | 62.4954 | 40.5814 | 4125.2059 | 15.3368 | [6 empty] | 147.8937 | 237.6164 | 53.4185 | [5 empty] | -51.0432 | 58.0269 | 3574.7643 | [5 empty] | 147.9547 | 236.5653 | 52.7026 | [7 empty] | -50.2538 | 58.0152 | 0.7894 | 3562.8059 | 0.2622 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.0549 | 38.4664 | 40.6566 | 4865.0745 | 17.7009 | [6 empty] | 151.0073 | 238.9359 | 68.9529 | [5 empty] | -50.7366 | 52.0556 | 3742.1304 | [5 empty] | 151.0502 | 238.2957 | 68.6132 | [7 empty] | -50.2675 | 52.0006 | 0.4724 | 3736.2141 | 0.1443 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -85.9505 | 10.4043 | 47.6075 | 6113.0885 | 21.2287 | [6 empty] | 156.5548 | 241.287 | 96.6308 | [5 empty] | -50.2206 | 41.8663 | 4065.4094 | [5 empty] | 157.232 | 241.1669 | 94.4041 | [7 empty] | -49.3324 | 42.5509 | 1.1214 | 4027.93 | 0.4739 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -82.9635 | -21.0883 | 55.9644 | 8505.4883 | 24.2957 | [6 empty] | 167.2821 | 245.8334 | 150.1518 | [5 empty] | -49.3212 | 23.6355 | 4791.8035 | [5 empty] | 167.7734 | 245.9432 | 148.0161 | [7 empty] | -48.7691 | 24.3191 | 0.8788 | 4749.6873 | 0.3948 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -79.7311 | -52.9873 | 55.8703 | 14122.4616 | 18.6402 | [6 empty] | 188.0472 | 254.6339 | 253.7534 | [5 empty] | -47.8843 | -7.0823 | 6687.6862 | [5 empty] | 188.8445 | 254.4423 | 249.8988 | [7 empty] | -46.8239 | -6.1343 | 1.4225 | 6576.5252 | 0.4992 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -76.9274 | -84.0565 | 43.3654 | 51396.2585 | 13.5944 | [6 empty] | 227.8044 | 271.4834 | 452.1112 | [5 empty] | -45.9325 | -53.7271 | 15396.6716 | [5 empty] | 226.8599 | 271.2768 | 447.3859 | [7 empty] | -46.0612 | -52.6917 | 1.0434 | 14957.8498 | 0.3172 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -118.6512 | 104.5877 | 47.1178 | 3560.0891 | 8.1559 | [6 empty] | 250.4848 | 435.1154 | 58.0165 | [5 empty] | -75.027 | 86.7828 | 3418.9317 | [5 empty] | 252.3312 | 436.5866 | 58.4052 | [7 empty] | -74.5021 | 86.751 | 0.5259 | 3415.5761 | 0.1343 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -118.4442 | 102.2159 | 46.5466 | 3600.2088 | 8.2288 | [6 empty] | 251.2853 | 435.4547 | 62.0103 | [5 empty] | -74.9463 | 85.6475 | 3440.0558 | [5 empty] | 253.1668 | 436.9435 | 62.7576 | [7 empty] | -74.4339 | 85.5183 | 0.5285 | 3438.6711 | 0.1237 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -116.896 | 94.0428 | 43.3705 | 3739.3505 | 8.6854 | [6 empty] | 252.7371 | 436.0699 | 69.2535 | [5 empty] | -74.8011 | 83.6016 | 3478.7885 | [5 empty] | 255.4197 | 437.8094 | 68.9384 | [7 empty] | -73.8136 | 83.7418 | 0.9974 | 3467.57 | 0.2861 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -115.2192 | 78.645 | 40.6804 | 4049.4784 | 10.4859 | [6 empty] | 254.9714 | 437.0169 | 80.4008 | [5 empty] | -74.5805 | 80.4861 | 3539.4931 | [5 empty] | 257.2807 | 439.4791 | 79.8472 | [7 empty] | -74.1241 | 80.8598 | 0.5899 | 3529.2247 | 0.248 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -112.6264 | 57.3226 | 42.7465 | 4578.2224 | 13.6045 | [6 empty] | 258.085 | 438.3364 | 95.9352 | [5 empty] | -74.2787 | 76.2097 | 3626.3875 | [5 empty] | 260.2278 | 440.4399 | 96.3606 | [7 empty] | -73.8512 | 76.2815 | 0.4335 | 3621.9963 | 0.1552 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.2432 | 31.913 | 51.1655 | 5415.523 | 17.4095 | [6 empty] | 263.6325 | 440.6875 | 123.6131 | [5 empty] | -73.757 | 68.7727 | 3788.1972 | [5 empty] | 266.5231 | 443.2067 | 122.3953 | [7 empty] | -72.9368 | 69.3106 | 0.9808 | 3768.5713 | 0.3592 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -105.6969 | 2.5446 | 61.9298 | 6845.1632 | 21.712 | [6 empty] | 274.3598 | 445.2339 | 177.1341 | [5 empty] | -72.8023 | 55.016 | 4128.427 | [5 empty] | 275.4611 | 447.0579 | 177.697 | [7 empty] | -72.9218 | 55.1469 | 0.1772 | 4127.2902 | 0.0964 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -101.8002 | -28.0167 | 66.0512 | 9377.9621 | 23.3519 | [6 empty] | 295.1249 | 454.0344 | 280.7357 | [5 empty] | -71.1365 | 30.4855 | 4901.6309 | [5 empty] | 296.439 | 455.8615 | 277.3384 | [7 empty] | -70.8791 | 31.5543 | 1.0993 | 4857.9475 | 0.437 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.1162 | -58.7105 | 56.8981 | 15157.1431 | 14.0956 | [6 empty] | 334.8821 | 470.8839 | 479.0935 | [5 empty] | -68.4953 | -10.1308 | 6943.3042 | [5 empty] | 337.2914 | 472.938 | 473.5659 | [7 empty] | -67.6536 | -8.7327 | 1.6319 | 6819.9617 | 0.5792 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 152.2069 | 9.2271 | 85.1047 | 2244.3827 | 16.3387 | [6 empty] | 40.8979 | 20.7955 | 5.2706 | [5 empty] | 67.1798 | 5.5933 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.78 | 20.4811 | 5.5102 | [7 empty] | 64.8732 | 5.3628 | 2.3181 | 2244.3827 | 0.5332 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.5898 | -10.4853 | 75.9521 | 2244.3827 | 16.6012 | [6 empty] | 42.3497 | 21.4108 | 12.5138 | [5 empty] | 62.0868 | -2.2381 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.8303 | 20.9132 | 12.7663 | [7 empty] | 59.3524 | -2.5928 | 2.7573 | 2244.3827 | 0.6432 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.1901 | -40.978 | 65.1336 | 4374.2217 | 17.6672 | [6 empty] | 44.5839 | 22.3577 | 23.6611 | [5 empty] | 55.6052 | -12.514 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.5407 | 21.985 | 23.389 | [7 empty] | 54.2605 | -12.4153 | 1.3483 | 2244.3826 | 0.2985 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.2456 | -73.0154 | 64.8265 | 15780.5487 | 18.995 | [6 empty] | 47.6975 | 23.6773 | 39.1956 | [5 empty] | 48.5228 | -24.2586 | 6297.3494 | [5 empty] | 46.6784 | 23.3932 | 38.7034 | [7 empty] | 47.2431 | -23.9703 | 1.3118 | 6359.8667 | 0.3066 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.3452 | -102.2389 | 70.0053 | 6.4036e+17 | 19.4846 | [6 empty] | 53.2451 | 26.0284 | 66.8734 | [5 empty] | 39.4296 | -40.4546 | 20125.5764 | [5 empty] | 53.5396 | 26.319 | 65.8384 | [7 empty] | 40.0062 | -39.6624 | 0.9798 | 17764.3599 | 0.3331 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.1782 | -129.343 | 72.2603 | 2.9273e+18 | 19.0154 | [6 empty] | 63.9724 | 30.5747 | 120.3944 | [5 empty] | 28.4688 | -62.6066 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 63.2068 | 30.3037 | 120.2774 | [7 empty] | 27.7083 | -62.6434 | 0.7613 | 2.9273e+18 | 0.228 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.0191 | -153.028 | 67.7388 | 2.9273e+18 | 17.6833 | [6 empty] | 84.7374 | 39.3752 | 223.996 | [5 empty] | 17.1201 | -90.859 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.3199 | 39.2223 | 223.2027 | [7 empty] | 16.9697 | -90.6917 | 0.225 | 2.9273e+18 | 0.0678 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.2058 | -174.4323 | 55.9254 | 2.9273e+18 | 15.2417 | [6 empty] | 124.4946 | 56.2248 | 422.3538 | [5 empty] | 6.572 | -125.8111 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.1541 | 56.3964 | 416.0331 | [7 empty] | 7.0948 | -124.8372 | 1.1053 | 2.9273e+18 | 0.2258 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 148.2742 | 18.3844 | 86.1615 | 2244.3827 | 16.7827 | [6 empty] | 42.2534 | 24.4711 | 1.8201 | [5 empty] | 62.2547 | 13.4391 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.72 | 24.6406 | 2.2772 | [7 empty] | 62.5543 | 12.889 | 0.6264 | 2244.3827 | 0.8124 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.4275 | 12.0798 | 83.7421 | 2244.3827 | 16.604 | [6 empty] | 43.0539 | 24.8103 | 5.8139 | [5 empty] | 59.7482 | 8.837 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.1067 | 24.8405 | 5.8438 | [7 empty] | 59.7697 | 8.8171 | 0.0293 | 2244.3827 | 0.0356 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.4445 | -7.2288 | 75.2528 | 2244.3827 | 17.1307 | [6 empty] | 44.5056 | 25.4256 | 13.0571 | [5 empty] | 55.6701 | 1.2436 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.1716 | 25.3292 | 13.102 | [7 empty] | 55.0663 | 1.2009 | 0.6053 | 2244.3827 | 0.1366 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.1358 | -37.5363 | 65.3914 | 4207.0871 | 18.278 | [6 empty] | 46.7399 | 26.3725 | 24.2044 | [5 empty] | 50.3447 | -8.907 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.0828 | 26.0928 | 24.7525 | [7 empty] | 49.1225 | -9.5153 | 1.3652 | 2593.7427 | 0.4807 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 87.8152 | -69.877 | 65.6073 | 13581.4379 | 19.5387 | [6 empty] | 49.8535 | 27.6921 | 39.7388 | [5 empty] | 44.3506 | -20.7329 | 5692.3522 | [5 empty] | 48.8772 | 27.2088 | 39.7938 | [7 empty] | 43.2638 | -21.0628 | 1.1358 | 5867.7808 | 0.3526 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 69.9552 | -99.6927 | 70.8178 | 6.4036e+17 | 19.8615 | [6 empty] | 55.401 | 30.0432 | 67.4167 | [5 empty] | 36.389 | -37.335 | 13996.2165 | [5 empty] | 55.5367 | 30.2188 | 65.2882 | [7 empty] | 37.3377 | -35.9721 | 1.6606 | 12428.2054 | 0.5497 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.4389 | -127.486 | 72.7755 | 2.9273e+18 | 19.2493 | [6 empty] | 66.1283 | 34.5895 | 120.9377 | [5 empty] | 26.4172 | -60.3217 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.6023 | 34.4337 | 120.5488 | [7 empty] | 25.9645 | -60.2125 | 0.4657 | 2.9273e+18 | 0.145 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.6257 | -151.7581 | 67.7324 | 2.9273e+18 | 17.8696 | [6 empty] | 86.8934 | 43.39 | 224.5393 | [5 empty] | 15.7286 | -89.5951 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.7869 | 42.9652 | 225.3876 | [7 empty] | 14.6893 | -89.8946 | 1.0816 | 2.9273e+18 | 0.3639 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 32.9811 | -173.6118 | 55.5206 | 2.9273e+18 | 15.4567 | [6 empty] | 126.6506 | 60.2396 | 422.8971 | [5 empty] | 5.5728 | -125.3279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.9836 | 60.1501 | 415.1361 | [7 empty] | 6.2032 | -124.1136 | 1.3682 | 4.391e+18 | 0.2678 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 118.8373 | 26.4809 | 69.2452 | 2244.3827 | 17.8828 | [6 empty] | 46.1634 | 31.7523 | 2.8054 | [5 empty] | 50.0993 | 18.1146 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.5193 | 31.242 | 3.2239 | [7 empty] | 49.5876 | 17.413 | 0.8684 | 2244.3827 | 0.8623 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 115.1029 | 20.7624 | 67.0739 | 2244.3827 | 17.755 | [6 empty] | 46.9639 | 32.0915 | 6.7992 | [5 empty] | 48.3842 | 13.8689 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.9141 | 31.8267 | 6.6762 | [7 empty] | 49.0409 | 13.7608 | 0.6655 | 2244.3827 | 0.2427 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 106.2531 | 2.5517 | 60.8681 | 2244.3827 | 18.4439 | [6 empty] | 48.4156 | 32.7068 | 14.0424 | [5 empty] | 45.5288 | 6.7339 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.6706 | 32.6089 | 13.3569 | [7 empty] | 46.7948 | 7.2148 | 1.3542 | 2244.3827 | 0.5482 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 90.4989 | -27.0238 | 54.3936 | 4045.9535 | 19.7551 | [6 empty] | 50.6499 | 33.6537 | 25.1896 | [5 empty] | 41.6758 | -3.0452 | 1860.1115 | [5 empty] | 50.0971 | 33.311 | 25.0214 | [7 empty] | 41.3237 | -3.0939 | 0.3555 | 1853.8654 | 0.1452 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.0255 | -59.9477 | 58.3159 | 10117.4284 | 21.109 | [6 empty] | 53.7635 | 34.9733 | 40.7241 | [5 empty] | 37.1659 | -14.7581 | 5027.1265 | [5 empty] | 52.8784 | 34.5348 | 39.9566 | [7 empty] | 36.628 | -14.4213 | 0.6346 | 5006.7089 | 0.2476 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 59.6155 | -91.2806 | 66.1561 | 1.3722e+17 | 21.3419 | [6 empty] | 59.311 | 37.3244 | 68.4019 | [5 empty] | 30.8856 | -31.6885 | 9847.3215 | [5 empty] | 58.6952 | 37.0528 | 66.7708 | [7 empty] | 30.9123 | -30.8693 | 0.8196 | 9525.9773 | 0.3056 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.462 | -120.9315 | 69.4261 | 2.9273e+18 | 20.5812 | [6 empty] | 70.0383 | 41.8708 | 121.9229 | [5 empty] | 22.5548 | -55.7516 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 69.3343 | 41.593 | 119.8093 | [7 empty] | 22.5335 | -54.9865 | 0.7654 | 6.4036e+17 | 0.212 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.1722 | -146.9019 | 64.4878 | 2.9273e+18 | 19.1398 | [6 empty] | 90.8034 | 50.6712 | 225.5246 | [5 empty] | 13.0976 | -86.6836 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.4604 | 50.7102 | 224.238 | [7 empty] | 12.9489 | -86.2864 | 0.4241 | 2.9273e+18 | 0.1141 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.4323 | -170.0866 | 51.8787 | 4.391e+18 | 16.6905 | [6 empty] | 130.5606 | 67.5208 | 423.8824 | [5 empty] | 3.7225 | -123.9429 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.6465 | 67.2871 | 419.6068 | [7 empty] | 3.7325 | -123.255 | 0.688 | 2.9273e+18 | 0.1227 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.1511 | 38.2702 | 44.6712 | 2244.3827 | 19.9128 | [6 empty] | 52.1809 | 42.9582 | 4.3217 | [5 empty] | 35.847 | 23.9217 | 2244.3827 | [5 empty] | 52.3745 | 42.7427 | 4.5749 | [7 empty] | 36.6163 | 23.4472 | 0.9039 | 2244.3827 | 0.7042 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 75.5548 | 33.3507 | 42.8546 | 2244.3827 | 19.8865 | [6 empty] | 52.9814 | 43.2974 | 8.3155 | [5 empty] | 34.7918 | 20.1262 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.5908 | 43.2833 | 8.0454 | [7 empty] | 36.275 | 20.1776 | 1.4842 | 2244.3827 | 0.5189 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 70.8315 | 16.9542 | 37.9799 | 2244.3827 | 20.3321 | [6 empty] | 54.4332 | 43.9127 | 15.5587 | [5 empty] | 32.997 | 13.6344 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.3257 | 43.6857 | 15.0725 | [7 empty] | 33.4725 | 13.9051 | 0.5471 | 2244.3827 | 0.2862 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.2431 | -10.8177 | 34.3545 | 3956.0181 | 22.2486 | [6 empty] | 56.6674 | 44.8596 | 26.706 | [5 empty] | 30.4978 | 4.5108 | 3188.9534 | [5 empty] | 56.9188 | 44.7963 | 26.0091 | [7 empty] | 31.4293 | 4.9455 | 1.028 | 3101.9736 | 0.4426 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 50.7471 | -43.4855 | 43.4993 | 7586.8478 | 23.919 | [6 empty] | 59.781 | 46.1792 | 42.2404 | [5 empty] | 27.4557 | -6.7472 | 4501.1934 | [5 empty] | 59.2442 | 45.8413 | 42.8421 | [7 empty] | 26.8028 | -7.3418 | 0.8831 | 4601.4955 | 0.4302 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.0957 | -76.0983 | 55.529 | 23530.3402 | 24.1748 | [6 empty] | 65.3286 | 48.5303 | 69.9183 | [5 empty] | 23.0019 | -23.5998 | 7426.0638 | [5 empty] | 64.3389 | 48.0556 | 69.9893 | [7 empty] | 22.0404 | -23.8599 | 0.996 | 7583.0943 | 0.4041 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.6222 | -107.9573 | 61.3113 | 2.9273e+18 | 23.2704 | [6 empty] | 76.0559 | 53.0767 | 123.4393 | [5 empty] | 16.6916 | -48.4917 | 33363.4102 | [5 empty] | 75.4653 | 52.9006 | 123.2756 | [7 empty] | 16.1182 | -48.472 | 0.5737 | 34723.1446 | 0.2345 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 23.8835 | -136.328 | 56.9513 | 2.9273e+18 | 21.6164 | [6 empty] | 96.8209 | 61.8771 | 227.0409 | [5 empty] | 8.9815 | -81.3609 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.7976 | 61.5309 | 227.063 | [7 empty] | 8.1618 | -81.4731 | 0.8273 | 2.9273e+18 | 0.3486 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.8048 | -161.5829 | 43.6911 | 2.9273e+18 | 18.3127 | [6 empty] | 136.5781 | 78.7267 | 425.3987 | [5 empty] | 0.8375 | -120.914 | 4.391e+18 | [5 empty] | 136.2012 | 79.1253 | 419.3529 | [7 empty] | 1.0868 | -119.6616 | 1.2769 | 4.391e+18 | 0.2404 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.0316 | 51.509 | 25.7733 | 2244.3827 | 23.8008 | [6 empty] | 60.5667 | 58.5743 | 6.4349 | [5 empty] | 21.3773 | 30.3073 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.8238 | 57.8638 | 6.6395 | [7 empty] | 21.1276 | 29.8945 | 0.4824 | 2244.3827 | 0.3455 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.346 | 47.3493 | 24.4768 | 2244.3827 | 23.8824 | [6 empty] | 61.3672 | 58.9136 | 10.4287 | [5 empty] | 20.774 | 26.9799 | 2244.3826 | [5 empty] | 61.4052 | 58.5743 | 10.4486 | [7 empty] | 21.4268 | 26.733 | 0.6979 | 2244.3827 | 0.4121 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.4481 | 33.0604 | 17.3854 | 1923.4609 | 23.3495 | [6 empty] | 62.819 | 59.5288 | 17.6718 | [5 empty] | 19.7302 | 21.2069 | 1929.3712 | [5 empty] | 63.1633 | 59.4758 | 17.3972 | [7 empty] | 20.5524 | 21.2958 | 0.8269 | 1944.4466 | 0.4054 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.4753 | 7.9142 | 10.5056 | 3914.437 | 24.6007 | [6 empty] | 65.0533 | 60.4757 | 28.8191 | [5 empty] | 18.2389 | 12.9199 | 3302.0437 | [5 empty] | 65.2662 | 60.4535 | 28.5636 | [7 empty] | 18.7388 | 13.0381 | 0.5137 | 3276.8354 | 0.2672 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 21.979 | -23.2111 | 26.2394 | 6117.9904 | 27.435 | [6 empty] | 68.1669 | 61.7953 | 44.3536 | [5 empty] | 16.3621 | 2.42 | 4156.9986 | [5 empty] | 68.0411 | 61.4085 | 43.8553 | [7 empty] | 16.891 | 2.4924 | 0.5338 | 4128.8931 | 0.3124 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.8025 | -55.9184 | 42.2102 | 11403.4678 | 27.6131 | [6 empty] | 73.7144 | 64.1464 | 72.0314 | [5 empty] | 13.4879 | -13.8385 | 6022.3303 | [5 empty] | 73.445 | 64.0595 | 71.3291 | [7 empty] | 13.393 | -13.4551 | 0.395 | 5975.4174 | 0.217 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.1728 | -89.1795 | 50.3148 | 214975.2845 | 25.8222 | [6 empty] | 84.4417 | 68.6928 | 125.5524 | [5 empty] | 9.1479 | -38.9055 | 13254.29 | [5 empty] | 84.1041 | 68.7115 | 124.5738 | [7 empty] | 8.9104 | -38.4104 | 0.5492 | 13008.1784 | 0.1902 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4083 | -119.7228 | 46.4307 | 2.9273e+18 | 22.9777 | [6 empty] | 105.2068 | 77.4933 | 229.1541 | [5 empty] | 3.4094 | -73.3891 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.0424 | 77.0839 | 226.3879 | [7 empty] | 3.0282 | -72.6709 | 0.8131 | 2.9273e+18 | 0.2423 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5523 | -147.2659 | 31.9746 | 2.9273e+18 | 19.3 | [6 empty] | 144.964 | 94.3428 | 427.5118 | [5 empty] | -3.1485 | -115.6388 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.4858 | 94.8526 | 418.0295 | [7 empty] | -2.6296 | -113.5444 | 2.1577 | 4.391e+18 | 0.3792 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2115 | 65.0432 | 26.9669 | 1934.1624 | 23.5689 | [6 empty] | 75.5078 | 86.3976 | 10.1998 | [5 empty] | 3.681 | 38.972 | 1941.0392 | [5 empty] | 73.7582 | 84.9681 | 10.528 | [7 empty] | 2.719 | 38.4474 | 1.0958 | 1927.7893 | 0.6522 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2001 | 61.5325 | 26.4511 | 1895.9955 | 23.6377 | [6 empty] | 76.3083 | 86.7369 | 14.1936 | [5 empty] | 3.4195 | 36.2026 | 1897.1622 | [5 empty] | 74.5373 | 85.3682 | 14.6339 | [7 empty] | 2.3214 | 35.6165 | 1.2447 | 1883.963 | 0.721 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4293 | 49.2213 | 19.3544 | 3154.5518 | 23.1157 | [6 empty] | 77.7601 | 87.3522 | 21.4368 | [5 empty] | 2.9595 | 31.3328 | 3042.4324 | [5 empty] | 75.8392 | 85.9045 | 21.6903 | [7 empty] | 1.7974 | 30.8328 | 1.2651 | 3081.0591 | 0.7387 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.4845 | 26.9672 | 9.1969 | 3893.0986 | 22.9729 | [6 empty] | 79.9943 | 88.2991 | 32.5841 | [5 empty] | 2.2856 | 24.1978 | 3378.8818 | [5 empty] | 78.2617 | 87.1483 | 32.6831 | [7 empty] | 1.1017 | 23.8701 | 1.2283 | 3417.0168 | 0.7825 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6006 | -1.7432 | 19.4319 | 5291.122 | 26.0214 | [6 empty] | 83.1079 | 89.6186 | 48.1185 | [5 empty] | 1.4086 | 14.9127 | 3899.2023 | [5 empty] | 83.7214 | 89.6676 | 47.6141 | [7 empty] | 2.3536 | 15.1158 | 0.9667 | 3862.0549 | 0.7704 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.8329 | -66.664 | 43.7415 | 16356.5541 | 25.4364 | [6 empty] | 99.3828 | 96.5161 | 129.3174 | [5 empty] | -2.287 | -24.2129 | 8093.7717 | [5 empty] | 99.6496 | 96.6156 | 128.7812 | [7 empty] | -1.9577 | -23.9601 | 0.4151 | 8022.3169 | 0.2661 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.8321 | -98.4408 | 39.9083 | 2.9273e+18 | 22.6655 | [6 empty] | 120.1478 | 105.3166 | 232.919 | [5 empty] | -5.6302 | -59.6078 | 56097.6985 | [5 empty] | 119.0985 | 105.0011 | 230.7854 | [7 empty] | -6.0938 | -58.9993 | 0.765 | 52196.7773 | 0.269 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.2805 | -127.8779 | 23.987 | 2.9273e+18 | 19.7222 | [6 empty] | 159.905 | 122.1662 | 431.2768 | [5 empty] | -9.9221 | -105.0474 | 4.391e+18 | [5 empty] | 159.4338 | 122.3413 | 427.9037 | [7 empty] | -9.9982 | -104.2275 | 0.8234 | 2.9273e+18 | 0.1389 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.3517 | 78.3316 | 34.3112 | 3073.5571 | 19.7667 | [6 empty] | 104.3996 | 140.2 | 17.4802 | [5 empty] | -17.6761 | 50.9495 | 3047.9199 | [5 empty] | 102.8737 | 138.4024 | 17.5163 | [7 empty] | -17.8563 | 50.5611 | 0.4283 | 3055.7955 | 0.3518 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -38.8076 | 75.3081 | 33.8741 | 3140.9516 | 19.7734 | [6 empty] | 105.2001 | 140.5392 | 21.474 | [5 empty] | -17.7265 | 48.7933 | 3113.326 | [5 empty] | 103.6515 | 138.7855 | 21.7116 | [7 empty] | -18.0101 | 48.3027 | 0.5666 | 3126.7137 | 0.4061 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.1485 | 64.7211 | 28.3542 | 3364.3145 | 19.4471 | [6 empty] | 106.6518 | 141.1545 | 28.7172 | [5 empty] | -17.8166 | 44.9582 | 3234.7902 | [5 empty] | 105.3386 | 139.5146 | 28.8894 | [7 empty] | -17.9061 | 44.4818 | 0.4847 | 3245.9447 | 0.3479 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.5377 | 45.2154 | 21.4354 | 3881.1246 | 19.6577 | [6 empty] | 108.8861 | 142.1014 | 39.8645 | [5 empty] | -17.9525 | 39.2381 | 3430.524 | [5 empty] | 107.2058 | 140.6201 | 40.5351 | [7 empty] | -18.7058 | 38.6053 | 0.9838 | 3461.8423 | 0.565 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.6016 | 19.2942 | 23.8864 | 4815.5878 | 21.6874 | [6 empty] | 111.9997 | 143.421 | 55.3989 | [5 empty] | -18.1366 | 31.6125 | 3724.3258 | [5 empty] | 110.1544 | 142.0999 | 56.0376 | [7 empty] | -19.198 | 31.0637 | 1.1949 | 3763.5881 | 0.6336 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.2193 | -10.2589 | 35.2533 | 6439.9376 | 26.1524 | [6 empty] | 117.5472 | 145.7721 | 83.0768 | [5 empty] | -18.4502 | 18.9298 | 4316.4462 | [5 empty] | 117.0764 | 145.1493 | 81.2309 | [7 empty] | -18.1426 | 19.5576 | 0.6991 | 4276.3696 | 0.408 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.3039 | -42.6835 | 44.2933 | 9867.168 | 24.3491 | [6 empty] | 128.2745 | 150.3185 | 136.5978 | [5 empty] | -19.0124 | -2.812 | 5753.6125 | [5 empty] | 128.1646 | 149.8338 | 134.1058 | [7 empty] | -18.3708 | -2.0463 | 0.999 | 5672.5108 | 0.534 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.1245 | -74.6068 | 41.6893 | 21036.5736 | 19.7439 | [6 empty] | 149.0396 | 159.1189 | 240.1994 | [5 empty] | -19.9735 | -37.0763 | 10712.4313 | [5 empty] | 148.3689 | 158.4461 | 236.8336 | [7 empty] | -19.6692 | -36.2728 | 0.8593 | 10494.5696 | 0.2263 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.4293 | -105.1602 | 26.533 | 4.391e+18 | 18.485 | [6 empty] | 188.7968 | 175.9685 | 438.5572 | [5 empty] | -21.5076 | -84.7236 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 188.3073 | 176.1348 | 432.5128 | [7 empty] | -21.3261 | -83.2732 | 1.4617 | 2.9273e+18 | 0.1665 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.1545 | 91.0088 | 36.6733 | 3273.9454 | 13.7674 | [6 empty] | 160.3259 | 244.3462 | 31.573 | [5 empty] | -41.7205 | 66.6714 | 3246.8555 | [5 empty] | 159.6452 | 243.1182 | 31.6926 | [7 empty] | -41.5542 | 66.408 | 0.3115 | 3248.768 | 0.1404 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.2894 | 88.3622 | 36.1115 | 3323.9786 | 13.7112 | [6 empty] | 161.1264 | 244.6855 | 35.5668 | [5 empty] | -41.6794 | 65.0871 | 3284.1002 | [5 empty] | 161.5679 | 243.9512 | 35.5098 | [7 empty] | -40.8069 | 64.8671 | 0.8998 | 3276.8477 | 0.2423 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.2101 | 79.2092 | 31.5518 | 3492.1068 | 13.5201 | [6 empty] | 162.5781 | 245.3008 | 42.8099 | [5 empty] | -41.606 | 62.2463 | 3352.8374 | [5 empty] | 162.1256 | 244.1334 | 43.0957 | [7 empty] | -41.2954 | 61.8945 | 0.4693 | 3355.5265 | 0.1601 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -67.6885 | 62.1081 | 26.5196 | 3873.2315 | 14.1902 | [6 empty] | 164.8124 | 246.2477 | 53.9572 | [5 empty] | -41.4962 | 57.9541 | 3461.8364 | [5 empty] | 165.1069 | 245.9298 | 53.8946 | [7 empty] | -41.0302 | 57.8569 | 0.4761 | 3457.6184 | 0.1331 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -66.6197 | 38.8838 | 28.531 | 4534.1293 | 16.5605 | [6 empty] | 167.926 | 247.5672 | 69.4917 | [5 empty] | -41.3492 | 52.1283 | 3620.7715 | [5 empty] | 168.2134 | 247.0144 | 68.8803 | [7 empty] | -40.6879 | 52.1675 | 0.6624 | 3609.5954 | 0.2281 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -64.9304 | 11.6423 | 38.727 | 5612.6599 | 20.6141 | [6 empty] | 173.4735 | 249.9184 | 97.1695 | [5 empty] | -41.1033 | 42.1719 | 3926.1554 | [5 empty] | 173.4827 | 249.457 | 96.6965 | [7 empty] | -40.7631 | 42.2047 | 0.3418 | 3919.3395 | 0.1237 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.4988 | -19.0884 | 49.0312 | 7549.6604 | 25.3092 | [6 empty] | 184.2008 | 254.4647 | 150.6905 | [5 empty] | -40.6808 | 24.3098 | 4606.1218 | [5 empty] | 183.6185 | 254.086 | 150.4518 | [7 empty] | -40.902 | 24.3329 | 0.2224 | 4608.8805 | 0.08 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -61.8058 | -50.2729 | 49.4114 | 11445.8394 | 19.4618 | [6 empty] | 204.9659 | 263.2652 | 254.2922 | [5 empty] | -40.0269 | -5.9202 | 6338.8543 | [5 empty] | 206.4178 | 263.9151 | 250.4607 | [7 empty] | -38.9413 | -4.7746 | 1.5782 | 6221.325 | 0.6308 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.4654 | -81.0243 | 35.8798 | 24771.8125 | 13.2123 | [6 empty] | 244.7231 | 280.1148 | 452.6499 | [5 empty] | -39.2079 | -52.1197 | 13453.1521 | [5 empty] | 243.9326 | 279.9486 | 446.5558 | [7 empty] | -39.1189 | -50.7897 | 1.333 | 13007.1029 | 0.3134 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -96.4902 | 103.2855 | 33.0419 | 3404.8192 | 6.8224 | [6 empty] | 267.4036 | 443.7467 | 58.5553 | [5 empty] | -68.0163 | 86.5222 | 3362.0007 | [5 empty] | 269.4399 | 445.1877 | 58.1362 | [7 empty] | -67.3227 | 86.6932 | 0.7143 | 3353.2095 | 0.2314 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -96.4282 | 100.961 | 32.4474 | 3443.3539 | 6.7638 | [6 empty] | 268.2041 | 444.086 | 62.5491 | [5 empty] | -67.9535 | 85.4039 | 3382.5987 | [5 empty] | 270.2036 | 445.4576 | 62.3726 | [7 empty] | -67.273 | 85.5017 | 0.6874 | 3375.1701 | 0.2031 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.1702 | 93.0087 | 28.9736 | 3573.3987 | 6.8682 | [6 empty] | 269.6558 | 444.7013 | 69.7922 | [5 empty] | -67.8404 | 83.3885 | 3420.3454 | [5 empty] | 271.6741 | 446.5182 | 69.5321 | [7 empty] | -67.336 | 83.5876 | 0.5422 | 3412.9758 | 0.1971 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.1547 | 78.0103 | 26.5865 | 3862.6788 | 8.5615 | [6 empty] | 271.8901 | 445.6482 | 80.9395 | [5 empty] | -67.6686 | 80.3187 | 3479.4522 | [5 empty] | 272.7254 | 446.7571 | 80.8589 | [7 empty] | -67.6153 | 80.4591 | 0.1501 | 3477.0122 | 0.0774 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -92.4672 | 57.2681 | 31.3283 | 4348.671 | 11.9691 | [6 empty] | 275.0037 | 446.9677 | 96.474 | [5 empty] | -67.4337 | 76.1038 | 3563.9596 | [5 empty] | 275.2577 | 447.5623 | 97.3698 | [7 empty] | -67.5937 | 75.9492 | 0.2225 | 3569.3139 | 0.0986 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.106 | 32.4755 | 43.0105 | 5104.6025 | 16.2407 | [6 empty] | 280.5512 | 449.3189 | 124.1518 | [5 empty] | -67.0276 | 68.7701 | 3721.053 | [5 empty] | 283.5092 | 451.7284 | 122.7573 | [7 empty] | -66.1385 | 69.3224 | 1.0467 | 3700.7015 | 0.382 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -87.7833 | 3.7612 | 55.7436 | 6355.261 | 21.4069 | [6 empty] | 291.2785 | 453.8652 | 177.6728 | [5 empty] | -66.285 | 55.1924 | 4050.4207 | [5 empty] | 292.0836 | 454.3998 | 177.9224 | [7 empty] | -66.0454 | 55.17 | 0.2406 | 4048.4829 | 0.0636 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.0855 | -26.1203 | 60.4982 | 8434.2047 | 24.3518 | [6 empty] | 312.0436 | 462.6657 | 281.2745 | [5 empty] | -64.991 | 30.9432 | 4794.9113 | [5 empty] | 313.1047 | 463.7296 | 276.6714 | [7 empty] | -64.5017 | 32.1289 | 1.2827 | 4745.2729 | 0.5144 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -82.5854 | -56.3983 | 51.0196 | 12635.6295 | 14.9192 | [6 empty] | 351.8008 | 479.5153 | 479.6322 | [5 empty] | -62.9464 | -9.3101 | 6731.8578 | [5 empty] | 355.089 | 482.3106 | 473.9296 | [7 empty] | -61.9229 | -7.7772 | 1.8432 | 6602.1692 | 0.6712 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 183.8811 | 13.6595 | 89.2623 | 2244.3827 | 16.3986 | [6 empty] | 73.6139 | 37.486 | 6.3124 | [5 empty] | 94.6698 | 10.6412 | 2244.3827 | [5 empty] | 71.8602 | 36.7642 | 6.4465 | [7 empty] | 92.802 | 10.4016 | 1.8831 | 2244.3827 | 0.4134 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.2535 | -3.1391 | 81.1991 | 2244.3827 | 17.0744 | [6 empty] | 75.0656 | 38.1013 | 13.5556 | [5 empty] | 90.3945 | 4.2847 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.331 | 37.4428 | 13.3753 | [7 empty] | 88.6471 | 4.3269 | 1.7479 | 2244.3827 | 0.3179 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.411 | -30.93 | 70.0372 | 2244.3827 | 18.4815 | [6 empty] | 77.2999 | 39.0482 | 24.7029 | [5 empty] | 84.5181 | -4.5837 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.1648 | 38.6402 | 24.3346 | [7 empty] | 83.5027 | -4.3873 | 1.0342 | 2244.3827 | 0.2168 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 125.795 | -62.4384 | 67.4041 | 6730.2644 | 19.9491 | [6 empty] | 80.4135 | 40.3678 | 40.2373 | [5 empty] | 77.4853 | -15.4334 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.5337 | 39.6289 | 39.2038 | [7 empty] | 76.197 | -14.9908 | 1.3622 | 2244.3827 | 0.3349 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 104.5749 | -92.7934 | 71.6565 | 23007.8636 | 20.4875 | [6 empty] | 85.961 | 42.7189 | 67.9152 | [5 empty] | 67.4259 | -31.5187 | 5899.1387 | [5 empty] | 84.7003 | 42.2853 | 65.9596 | [7 empty] | 67.0811 | -30.5695 | 1.0098 | 5750.3655 | 0.3278 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.2358 | -121.9081 | 73.9332 | 1.0063e+18 | 20.0103 | [6 empty] | 96.6883 | 47.2652 | 121.4362 | [5 empty] | 53.6612 | -55.0562 | 20125.5764 | [5 empty] | 95.8141 | 46.963 | 118.8829 | [7 empty] | 53.806 | -54.1098 | 0.9574 | 18710.0182 | 0.2513 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 69.8101 | -147.689 | 69.5178 | 2.9273e+18 | 18.7188 | [6 empty] | 117.4534 | 56.0657 | 225.0378 | [5 empty] | 37.6607 | -86.0519 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 116.0592 | 55.5087 | 224.9095 | [7 empty] | 36.698 | -86.1961 | 0.9735 | 2.9273e+18 | 0.2619 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.0659 | -170.8372 | 58.8005 | 2.9273e+18 | 16.4107 | [6 empty] | 157.2106 | 72.9153 | 423.3956 | [5 empty] | 21.8746 | -123.7301 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.8216 | 73.1022 | 416.8516 | [7 empty] | 22.495 | -122.538 | 1.3439 | 2.9273e+18 | 0.2493 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.2932 | 21.0828 | 90.1718 | 2244.3827 | 16.7041 | [6 empty] | 74.9693 | 41.1615 | 2.8619 | [5 empty] | 90.2311 | 16.6372 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.1453 | 40.7848 | 3.1394 | [7 empty] | 89.2944 | 16.3192 | 0.9892 | 2244.3827 | 0.4639 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.1866 | 15.923 | 88.1926 | 2244.3827 | 16.5911 | [6 empty] | 75.7698 | 41.5008 | 6.8557 | [5 empty] | 88.0417 | 13.0218 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.9594 | 40.6571 | 7.1122 | [7 empty] | 86.2862 | 12.6111 | 1.8029 | 2244.3827 | 0.5432 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 164.5825 | -0.5793 | 80.5985 | 2244.3827 | 17.4639 | [6 empty] | 77.2216 | 42.1161 | 14.0989 | [5 empty] | 84.326 | 6.8378 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.9166 | 41.0356 | 14.3099 | [7 empty] | 82.1861 | 6.3542 | 2.1938 | 2244.3827 | 0.5915 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.2483 | -28.0856 | 70.1661 | 2244.3827 | 18.9571 | [6 empty] | 79.4559 | 43.063 | 25.2462 | [5 empty] | 79.1695 | -1.855 | 2244.3827 | [5 empty] | 77.7202 | 42.2899 | 25.2321 | [7 empty] | 77.5889 | -2.0974 | 1.5991 | 2244.3827 | 0.3754 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.0173 | -59.5898 | 67.967 | 6464.0621 | 20.389 | [6 empty] | 82.5695 | 44.3826 | 40.7806 | [5 empty] | 72.9233 | -12.5867 | 2244.3826 | [5 empty] | 81.3681 | 43.8446 | 39.533 | [7 empty] | 72.5491 | -11.9504 | 0.7382 | 2244.3827 | 0.3341 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 101.817 | -90.2387 | 72.3351 | 19563.4009 | 20.8292 | [6 empty] | 88.117 | 46.7337 | 68.4584 | [5 empty] | 63.8474 | -28.6702 | 5583.7817 | [5 empty] | 87.7813 | 46.6251 | 68.0665 | [7 empty] | 63.6726 | -28.4821 | 0.2568 | 5564.0172 | 0.0735 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.178 | -119.7806 | 74.5141 | 6.4036e+17 | 20.2356 | [6 empty] | 98.8443 | 51.28 | 121.9794 | [5 empty] | 51.1641 | -52.4941 | 16055.3204 | [5 empty] | 98.1419 | 50.9646 | 119.7859 | [7 empty] | 51.4015 | -51.7167 | 0.8129 | 15315.1068 | 0.2245 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.1694 | -146.0374 | 69.7236 | 2.9273e+18 | 18.871 | [6 empty] | 119.6094 | 60.0805 | 225.5811 | [5 empty] | 36.0603 | -84.1473 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.2653 | 59.7027 | 224.3374 | [7 empty] | 35.2642 | -83.8901 | 0.8366 | 2.9273e+18 | 0.2174 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 55.699 | -169.5422 | 58.4516 | 2.9273e+18 | 16.4271 | [6 empty] | 159.3666 | 76.9301 | 423.9389 | [5 empty] | 20.8395 | -122.623 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.1061 | 76.6792 | 418.3668 | [7 empty] | 20.8775 | -121.667 | 0.9568 | 2.9273e+18 | 0.1629 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.2977 | 27.8799 | 75.4982 | 2244.3827 | 17.839 | [6 empty] | 78.8793 | 48.4428 | 3.8472 | [5 empty] | 79.1786 | 20.3231 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.3232 | 47.9995 | 4.0963 | [7 empty] | 78.9715 | 19.9335 | 0.4413 | 2244.3827 | 0.5196 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 150.7972 | 23.1088 | 73.5985 | 2244.3827 | 17.7605 | [6 empty] | 79.6798 | 48.782 | 7.841 | [5 empty] | 77.4604 | 16.9078 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.1693 | 48.4765 | 7.6152 | [7 empty] | 77.3099 | 17.0097 | 0.1817 | 2244.3827 | 0.2095 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 142.0122 | 7.4045 | 67.592 | 2244.3827 | 18.6289 | [6 empty] | 81.1316 | 49.3973 | 15.0841 | [5 empty] | 74.517 | 11.0214 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.8322 | 48.7888 | 14.717 | [7 empty] | 73.6045 | 11.182 | 0.9265 | 2244.3827 | 0.3166 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 125.8497 | -19.3272 | 59.6707 | 2244.3827 | 20.346 | [6 empty] | 83.3659 | 50.3442 | 26.2314 | [5 empty] | 70.3753 | 2.6543 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.8574 | 49.5841 | 27.0519 | [7 empty] | 68.7417 | 1.7969 | 1.845 | 2244.3827 | 0.7045 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 107.7513 | -50.7495 | 60.3981 | 5899.2684 | 21.8786 | [6 empty] | 86.4795 | 51.6638 | 41.7659 | [5 empty] | 65.2686 | -7.8176 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.6057 | 50.6244 | 42.3082 | [7 empty] | 63.7148 | -8.6314 | 1.7539 | 2244.3828 | 0.6114 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 90.8011 | -82.0816 | 67.0563 | 14105.3507 | 22.2973 | [6 empty] | 92.027 | 54.0149 | 69.4437 | [5 empty] | 57.6714 | -23.781 | 5159.0696 | [5 empty] | 91.0731 | 53.3746 | 68.1712 | [7 empty] | 57.7477 | -23.4183 | 0.3706 | 5104.6062 | 0.2174 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 74.621 | -112.7798 | 70.6164 | 6.4036e+17 | 21.6213 | [6 empty] | 102.7543 | 58.5613 | 122.9647 | [5 empty] | 46.7025 | -47.9166 | 12256.8122 | [5 empty] | 100.9813 | 57.7006 | 122.8386 | [7 empty] | 45.4613 | -48.2608 | 1.288 | 12835.3837 | 0.3752 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.291 | -140.3408 | 66.0959 | 2.9273e+18 | 20.0227 | [6 empty] | 123.5194 | 67.3617 | 226.5664 | [5 empty] | 33.1211 | -80.5484 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 122.8794 | 67.1762 | 224.8913 | [7 empty] | 33.0038 | -80.1107 | 0.4531 | 2.9273e+18 | 0.1002 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 49.8969 | -164.9512 | 54.2706 | 2.9273e+18 | 16.9614 | [6 empty] | 163.2766 | 84.2113 | 424.9241 | [5 empty] | 18.9278 | -120.3842 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.5584 | 83.5908 | 420.0863 | [7 empty] | 18.7138 | -119.6399 | 0.7744 | 2.9273e+18 | 0.1842 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 115.9555 | 38.3148 | 52.4135 | 2244.3827 | 20.3355 | [6 empty] | 84.8969 | 59.6487 | 5.3635 | [5 empty] | 65.2084 | 25.2035 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.4448 | 59.637 | 5.5223 | [7 empty] | 66.1458 | 24.922 | 0.9788 | 2244.3827 | 0.4721 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 113.2145 | 34.1031 | 50.6986 | 2244.3827 | 20.2877 | [6 empty] | 85.6974 | 59.9879 | 9.3573 | [5 empty] | 63.9689 | 22.0526 | 2244.3827 | [5 empty] | 86.4715 | 60.0804 | 9.0824 | [7 empty] | 65.3081 | 22.1275 | 1.3412 | 2244.3827 | 0.2839 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 107.6797 | 19.7045 | 45.9622 | 2244.3827 | 20.6545 | [6 empty] | 87.1491 | 60.6032 | 16.6005 | [5 empty] | 61.8241 | 16.5755 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.0408 | 60.398 | 16.4658 | [7 empty] | 62.0892 | 16.5611 | 0.2655 | 2244.3827 | 0.0823 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 96.6202 | -5.48 | 40.4261 | 2244.3826 | 22.6099 | [6 empty] | 89.3834 | 61.5501 | 27.7478 | [5 empty] | 58.7591 | 8.6907 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.4843 | 61.4542 | 27.6682 | [7 empty] | 59.1365 | 8.654 | 0.3791 | 2244.3827 | 0.0965 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 83.8918 | -36.2208 | 45.3566 | 5276.1863 | 24.4534 | [6 empty] | 92.497 | 62.8697 | 43.2822 | [5 empty] | 54.9031 | -1.3371 | 1919.6455 | [5 empty] | 91.9678 | 62.5871 | 43.0044 | [7 empty] | 54.6392 | -1.2573 | 0.2756 | 1918.8625 | 0.1036 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 71.5493 | -68.0027 | 55.8124 | 10131.6266 | 24.7433 | [6 empty] | 98.0445 | 65.2208 | 70.9601 | [5 empty] | 49.0064 | -16.9454 | 4733.9791 | [5 empty] | 97.4174 | 64.8126 | 70.0645 | [7 empty] | 49.008 | -16.6455 | 0.2999 | 4699.0041 | 0.1632 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.1101 | -100.0033 | 61.7919 | 73503.2805 | 23.5835 | [6 empty] | 108.7718 | 69.7671 | 124.4811 | [5 empty] | 40.1488 | -41.1926 | 9490.684 | [5 empty] | 107.2918 | 69.097 | 124.8728 | [7 empty] | 38.9326 | -41.6285 | 1.292 | 9799.4345 | 0.3903 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.5468 | -129.2261 | 57.8927 | 2.9273e+18 | 21.1139 | [6 empty] | 129.5369 | 78.5676 | 228.0827 | [5 empty] | 28.6191 | -74.8713 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 127.6784 | 77.6722 | 227.6656 | [7 empty] | 27.5834 | -75.0991 | 1.0604 | 6.4036e+17 | 0.3657 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 38.9884 | -155.5422 | 45.3044 | 2.9273e+18 | 17.6274 | [6 empty] | 169.2941 | 95.4172 | 426.4405 | [5 empty] | 15.9476 | -116.5343 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.4134 | 95.35 | 418.4933 | [7 empty] | 16.4856 | -114.9791 | 1.6456 | 2.9273e+18 | 0.293 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 73.4952 | 50.6684 | 30.7627 | 2244.3827 | 22.7429 | [6 empty] | 93.2827 | 75.2648 | 7.4766 | [5 empty] | 49.9375 | 30.885 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.7263 | 74.3313 | 7.7365 | [7 empty] | 48.8523 | 30.5488 | 1.1361 | 2244.3827 | 0.3874 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 71.5304 | 47.0167 | 29.3881 | 2244.3827 | 22.7268 | [6 empty] | 94.0832 | 75.604 | 11.4705 | [5 empty] | 49.0982 | 28.0311 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.3562 | 74.625 | 11.3496 | [7 empty] | 47.9647 | 27.9648 | 1.1354 | 2244.3827 | 0.404 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 68.6508 | 34.1571 | 23.7822 | 2244.3827 | 21.991 | [6 empty] | 95.535 | 76.2193 | 18.7136 | [5 empty] | 47.632 | 23.0304 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.9489 | 75.9241 | 18.8271 | [7 empty] | 47.1336 | 22.9118 | 0.5123 | 2244.3827 | 0.1473 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 61.9136 | 11.0945 | 17.0535 | 3050.7764 | 22.9305 | [6 empty] | 97.7692 | 77.1662 | 29.8609 | [5 empty] | 45.506 | 15.7431 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.8823 | 76.2871 | 30.5415 | [7 empty] | 43.7034 | 15.1685 | 1.8919 | 2244.3827 | 0.5718 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.0643 | -18.1348 | 26.9397 | 4799.0348 | 25.7537 | [6 empty] | 100.8828 | 78.4858 | 45.3954 | [5 empty] | 42.779 | 6.3272 | 3040.1866 | [5 empty] | 98.7399 | 77.2574 | 46.2917 | [7 empty] | 41.0858 | 5.4329 | 1.9149 | 3154.6413 | 0.7789 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.2793 | -49.5517 | 41.6393 | 7791.3541 | 25.9943 | [6 empty] | 106.4303 | 80.8369 | 73.0732 | [5 empty] | 38.494 | -8.6467 | 4386.965 | [5 empty] | 103.8742 | 79.3588 | 73.874 | [7 empty] | 36.6652 | -9.596 | 2.0605 | 4536.2654 | 0.8044 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 37.8805 | -82.2575 | 50.0144 | 17535.1738 | 24.5047 | [6 empty] | 117.1577 | 85.3833 | 126.5942 | [5 empty] | 31.789 | -32.6154 | 7642.0766 | [5 empty] | 117.146 | 85.4076 | 125.2245 | [7 empty] | 32.1035 | -32.0134 | 0.6792 | 7512.6378 | 0.2439 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.4775 | -112.9748 | 46.5883 | 6.4036e+17 | 21.7817 | [6 empty] | 137.9227 | 94.1837 | 230.1958 | [5 empty] | 22.5701 | -67.0625 | 58667.6878 | [5 empty] | 136.6602 | 93.733 | 226.1802 | [7 empty] | 22.4916 | -65.9505 | 1.1147 | 48322.2944 | 0.2683 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.3459 | -140.9561 | 32.3614 | 2.9273e+18 | 18.4436 | [6 empty] | 177.6799 | 111.0333 | 428.5536 | [5 empty] | 11.8129 | -110.7195 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 177.4478 | 111.2623 | 427.3651 | [7 empty] | 11.646 | -110.3629 | 0.3938 | 2.9273e+18 | 0.1062 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 31.949 | 63.7526 | 24.8549 | 2244.3827 | 22.4946 | [6 empty] | 108.2238 | 103.0881 | 11.2416 | [5 empty] | 30.0104 | 38.9734 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.5958 | 102.3969 | 11.0919 | [7 empty] | 31.493 | 38.6761 | 1.5121 | 2244.3827 | 0.6537 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.685 | 60.5823 | 24.1014 | 2244.3826 | 22.575 | [6 empty] | 109.0243 | 103.4274 | 15.2354 | [5 empty] | 29.5397 | 36.5081 | 2244.3827 | [5 empty] | 108.5538 | 102.403 | 15.2472 | [7 empty] | 30.2175 | 36.1234 | 0.7794 | 2244.3827 | 0.463 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.5753 | 49.2653 | 17.1365 | 1962.8794 | 21.7943 | [6 empty] | 110.476 | 104.0426 | 22.4786 | [5 empty] | 28.7089 | 32.1508 | 2380.5236 | [5 empty] | 109.5605 | 103.0111 | 22.4393 | [7 empty] | 28.7793 | 31.8643 | 0.295 | 2380.4689 | 0.2797 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 25.9558 | 28.57 | 3.2385 | 3338.9937 | 21.0422 | [6 empty] | 112.7103 | 104.9896 | 33.6259 | [5 empty] | 27.4852 | 25.7153 | 1920.6841 | [5 empty] | 111.5409 | 103.7117 | 33.6286 | [7 empty] | 27.4979 | 25.3029 | 0.4126 | 1917.8166 | 0.3809 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.7902 | 1.4922 | 16.2804 | 4486.9417 | 24.446 | [6 empty] | 115.8239 | 106.3091 | 49.1603 | [5 empty] | 25.8815 | 17.2501 | 3213.4826 | [5 empty] | 114.4805 | 105.0647 | 49.3651 | [7 empty] | 25.5604 | 16.7387 | 0.6039 | 3239.4942 | 0.4248 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.6834 | -28.6929 | 32.6205 | 6422.1165 | 26.5061 | [6 empty] | 121.3714 | 108.6602 | 76.8382 | [5 empty] | 23.282 | 3.4435 | 4075.6337 | [5 empty] | 120.5669 | 107.9665 | 75.1455 | [7 empty] | 23.471 | 4.0253 | 0.6117 | 4030.3638 | 0.4462 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.8379 | -61.1824 | 42.1316 | 10679.6053 | 25.0494 | [6 empty] | 132.0987 | 113.2066 | 130.3592 | [5 empty] | 19.0113 | -19.5055 | 6133.9057 | [5 empty] | 130.0762 | 112.4517 | 131.4648 | [7 empty] | 17.2539 | -20.1029 | 1.8561 | 6277.2135 | 0.8204 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.4987 | -92.7074 | 38.812 | 30413.8533 | 21.854 | [6 empty] | 152.8638 | 122.0071 | 233.9608 | [5 empty] | 12.7137 | -54.1249 | 15114.8491 | [5 empty] | 152.2621 | 121.6294 | 230.4565 | [7 empty] | 13.0585 | -53.1658 | 1.0192 | 14513.8215 | 0.3238 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9318 | -122.0621 | 22.0739 | 2.9273e+18 | 18.6109 | [6 empty] | 192.621 | 138.8566 | 432.3186 | [5 empty] | 4.7215 | -100.0024 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 191.2276 | 138.636 | 425.9264 | [7 empty] | 4.6321 | -98.6379 | 1.3674 | 2.9273e+18 | 0.2282 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.3422 | 76.8478 | 28.5188 | 1924.529 | 19.2682 | [6 empty] | 137.1155 | 156.8905 | 18.522 | [5 empty] | 4.7781 | 50.5864 | 1941.0392 | [5 empty] | 136.9571 | 155.7674 | 18.4074 | [7 empty] | 5.6953 | 50.2863 | 0.965 | 1947.0131 | 0.4089 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0151 | 74.0682 | 27.993 | 1900.0172 | 19.2719 | [6 empty] | 137.916 | 157.2297 | 22.5158 | [5 empty] | 4.5899 | 48.594 | 1915.8016 | [5 empty] | 137.7731 | 156.1933 | 22.6694 | [7 empty] | 5.3837 | 48.1826 | 0.8941 | 1918.6103 | 0.3833 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0336 | 64.174 | 22.2131 | 3033.7069 | 18.8273 | [6 empty] | 139.3678 | 157.845 | 29.759 | [5 empty] | 4.2544 | 45.0428 | 1876.2652 | [5 empty] | 140.3371 | 157.6865 | 29.4243 | [7 empty] | 5.5457 | 44.9923 | 1.2923 | 1883.8393 | 0.5585 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.6923 | 45.8008 | 13.8475 | 3494.4468 | 18.7483 | [6 empty] | 141.6021 | 158.7919 | 40.9063 | [5 empty] | 3.7524 | 39.7279 | 3074.2755 | [5 empty] | 142.4531 | 158.5032 | 41.0363 | [7 empty] | 4.9259 | 39.4281 | 1.2111 | 3060.8736 | 0.5483 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.3964 | 21.1386 | 17.6966 | 4294.0829 | 20.6336 | [6 empty] | 144.7157 | 160.1115 | 56.4407 | [5 empty] | 3.08 | 32.6085 | 3331.9298 | [5 empty] | 144.9826 | 159.839 | 56.2265 | [7 empty] | 3.6494 | 32.5612 | 0.5714 | 3321.8584 | 0.2901 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.8834 | -7.203 | 31.1304 | 5600.486 | 26.4168 | [6 empty] | 150.2632 | 162.4626 | 84.1185 | [5 empty] | 1.9536 | 20.6832 | 3835.6578 | [5 empty] | 149.4856 | 161.7888 | 84.6217 | [7 empty] | 1.6433 | 20.3097 | 0.4856 | 3856.991 | 0.2883 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.7783 | -70.0007 | 38.9338 | 13538.2453 | 20.7972 | [6 empty] | 181.7555 | 175.8094 | 241.2412 | [5 empty] | -3.1337 | -33.1774 | 8374.3955 | [5 empty] | 180.8858 | 175.5354 | 238.5371 | [7 empty] | -3.3109 | -32.3906 | 0.8064 | 8266.2683 | 0.2579 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -17.963 | -100.1714 | 22.3766 | 49788.8767 | 17.4636 | [6 empty] | 221.5128 | 192.659 | 439.599 | [5 empty] | -7.5889 | -80.3449 | 123900.9335 | [5 empty] | 221.2997 | 192.8248 | 434.3758 | [7 empty] | -7.2481 | -79.1072 | 1.2837 | 80792.205 | 0.2729 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.4419 | 89.5233 | 28.5148 | 3043.6681 | 13.5428 | [6 empty] | 193.0419 | 261.0367 | 32.6148 | [5 empty] | -24.0624 | 66.1822 | 3059.8427 | [5 empty] | 193.7522 | 260.3075 | 32.4901 | [7 empty] | -22.9627 | 65.9631 | 1.1213 | 3048.987 | 0.3425 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.7148 | 87.039 | 27.866 | 3090.1579 | 13.438 | [6 empty] | 193.8424 | 261.376 | 36.6086 | [5 empty] | -24.0927 | 64.6734 | 3094.812 | [5 empty] | 194.8922 | 260.7748 | 36.4117 | [7 empty] | -22.7829 | 64.4691 | 1.3257 | 3081.1321 | 0.4156 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.1295 | 78.3609 | 22.8961 | 3244.3023 | 13.0497 | [6 empty] | 195.2941 | 261.9912 | 43.8517 | [5 empty] | -24.1471 | 61.966 | 3159.003 | [5 empty] | 195.3712 | 260.9274 | 44.0296 | [7 empty] | -23.4142 | 61.6254 | 0.8082 | 3155.3931 | 0.2357 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.5762 | 62.0872 | 16.8813 | 3588.6487 | 13.4297 | [6 empty] | 197.5284 | 262.9382 | 54.999 | [5 empty] | -24.2301 | 57.8704 | 3260.0337 | [5 empty] | 197.5792 | 262.3757 | 54.9548 | [7 empty] | -23.8216 | 57.7363 | 0.4299 | 3256.878 | 0.1346 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -40.7489 | 39.8121 | 20.6181 | 4172.9661 | 15.7199 | [6 empty] | 200.642 | 264.2577 | 70.5335 | [5 empty] | -24.344 | 52.3015 | 3406.0728 | [5 empty] | 201.1691 | 263.6926 | 70.0506 | [7 empty] | -23.4937 | 52.2606 | 0.8512 | 3394.4661 | 0.3013 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.5533 | 13.6187 | 33.2486 | 5094.2747 | 20.0138 | [6 empty] | 206.1895 | 266.6088 | 98.2113 | [5 empty] | -24.5421 | 42.7583 | 3683.6932 | [5 empty] | 206.4383 | 266.1732 | 97.6917 | [7 empty] | -24.0122 | 42.7852 | 0.5306 | 3674.4589 | 0.2024 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -40.7627 | -16.2084 | 44.6731 | 6654.7391 | 26.5805 | [6 empty] | 216.9168 | 271.1552 | 151.7323 | [5 empty] | -24.9096 | 25.5572 | 4292.0804 | [5 empty] | 217.5053 | 271.2259 | 148.9698 | [7 empty] | -24.1916 | 26.3785 | 1.091 | 4247.9362 | 0.5321 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.6852 | -46.8031 | 45.5989 | 9439.2593 | 20.4731 | [6 empty] | 237.6819 | 279.9557 | 255.334 | [5 empty] | -25.5707 | -3.782 | 5785.6905 | [5 empty] | 236.8432 | 279.3964 | 254.8106 | [7 empty] | -25.8074 | -3.7426 | 0.2399 | 5789.5259 | 0.1346 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -40.9334 | -77.0316 | 31.3183 | 16137.6747 | 13.0426 | [6 empty] | 277.4391 | 296.8052 | 453.6917 | [5 empty] | -26.6951 | -49.1371 | 11025.9934 | [5 empty] | 277.0367 | 296.7043 | 448.3736 | [7 empty] | -26.4228 | -47.9995 | 1.1697 | 10763.8382 | 0.1968 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.009 | 101.8774 | 22.5117 | 3225.8273 | 6.4092 | [6 empty] | 300.1195 | 460.4372 | 59.5971 | [5 empty] | -54.9891 | 86.0616 | 3256.2795 | [5 empty] | 300.5609 | 460.4605 | 59.3446 | [7 empty] | -54.7089 | 86.0938 | 0.282 | 3252.9518 | 0.086 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -70.986 | 99.6388 | 21.7245 | 3261.2439 | 6.1887 | [6 empty] | 300.92 | 460.7765 | 63.5909 | [5 empty] | -54.9576 | 84.9745 | 3275.9952 | [5 empty] | 301.3266 | 460.7323 | 63.7527 | [7 empty] | -54.7022 | 84.8874 | 0.2698 | 3275.0135 | 0.0529 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.0852 | 92.0448 | 17.6663 | 3381.1186 | 5.8289 | [6 empty] | 302.3718 | 461.3917 | 70.834 | [5 empty] | -54.901 | 83.0149 | 3312.0818 | [5 empty] | 302.8253 | 461.8135 | 71.0488 | [7 empty] | -54.8244 | 82.989 | 0.0808 | 3312.155 | 0.0261 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -69.8053 | 77.626 | 15.1816 | 3647.4544 | 7.1698 | [6 empty] | 304.606 | 462.3387 | 81.9813 | [5 empty] | -54.8151 | 80.0289 | 3368.4851 | [5 empty] | 304.8013 | 462.4522 | 82.1323 | [7 empty] | -54.7575 | 79.9916 | 0.0686 | 3368.7133 | 0.0152 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.0812 | 57.6195 | 23.2817 | 4088.1639 | 10.7171 | [6 empty] | 307.7196 | 463.6582 | 97.5158 | [5 empty] | -54.6978 | 75.9266 | 3448.9316 | [5 empty] | 308.4946 | 464.861 | 97.5404 | [7 empty] | -54.7499 | 76.0649 | 0.1478 | 3447.6692 | 0.0679 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -67.8438 | 33.6321 | 37.5996 | 4760.5943 | 15.2937 | [6 empty] | 313.2672 | 466.0093 | 125.1936 | [5 empty] | -54.4955 | 68.7825 | 3597.9615 | [5 empty] | 313.134 | 466.336 | 125.9528 | [7 empty] | -54.77 | 68.6614 | 0.3001 | 3603.7978 | 0.1073 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -66.7875 | 5.7271 | 51.3913 | 5838.6464 | 21.1746 | [6 empty] | 323.9945 | 470.5557 | 178.7146 | [5 empty] | -54.1275 | 55.5346 | 3908.718 | [5 empty] | 323.3002 | 470.2297 | 178.5505 | [7 empty] | -54.3809 | 55.567 | 0.2554 | 3910.6336 | 0.0658 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.3985 | -23.5792 | 56.6507 | 7540.6587 | 25.9868 | [6 empty] | 344.7595 | 479.3562 | 282.3162 | [5 empty] | -53.4933 | 31.8064 | 4604.4023 | [5 empty] | 345.1972 | 480.3972 | 280.41 | [7 empty] | -53.5315 | 32.4124 | 0.6072 | 4584.6779 | 0.2381 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.1828 | -53.2799 | 46.9841 | 10607.4069 | 16.0723 | [6 empty] | 384.5168 | 496.2057 | 480.674 | [5 empty] | -52.5158 | -7.7673 | 6369.4005 | [5 empty] | 386.1942 | 498.3551 | 473.6334 | [7 empty] | -52.0031 | -6.0522 | 1.7901 | 6254.7285 | 0.8118 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.4991 | 17.2894 | 82.6681 | 2244.3827 | 14.0744 | [6 empty] | 136.9428 | 69.7941 | 8.329 | [5 empty] | 129.8328 | 16.7416 | 2244.3827 | [5 empty] | 135.9177 | 69.3875 | 8.6162 | [7 empty] | 128.9241 | 16.5175 | 0.9359 | 2244.3827 | 0.3019 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.4621 | 2.6195 | 75.5003 | 2244.3827 | 15.7565 | [6 empty] | 138.3946 | 70.4094 | 15.5722 | [5 empty] | 126.5399 | 11.9442 | 2244.3827 | [5 empty] | 138.1167 | 70.3775 | 15.6732 | [7 empty] | 126.1217 | 11.9178 | 0.419 | 2244.3827 | 0.0588 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 181.291 | -22.6545 | 65.6046 | 2244.3827 | 18.182 | [6 empty] | 140.6288 | 71.3563 | 26.7195 | [5 empty] | 121.7831 | 4.9639 | 2244.3827 | [5 empty] | 140.1843 | 71.1621 | 27.0073 | [7 empty] | 121.3417 | 4.7462 | 0.4922 | 2244.3827 | 0.1673 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.1832 | -52.6995 | 64.5878 | 2244.3827 | 19.9595 | [6 empty] | 143.7424 | 72.6759 | 42.2539 | [5 empty] | 115.7135 | -4.0383 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.1739 | 72.4352 | 42.7044 | [7 empty] | 115.1061 | -4.3539 | 0.6844 | 2244.3827 | 0.1969 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 136.1001 | -83.016 | 71.25 | 8991.5223 | 20.25 | [6 empty] | 149.29 | 75.027 | 69.9318 | [5 empty] | 106.2498 | -18.3204 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.1122 | 74.4731 | 69.5765 | [7 empty] | 105.7151 | -18.327 | 0.5347 | 2244.3827 | 0.1455 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 114.8449 | -113.1447 | 75.6737 | 47297.4963 | 19.2389 | [6 empty] | 160.0173 | 79.5733 | 123.4528 | [5 empty] | 91.6339 | -41.1187 | 5673.5519 | [5 empty] | 159.4481 | 79.262 | 123.0454 | [7 empty] | 91.5103 | -41.0839 | 0.1284 | 5676.7992 | 0.073 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.118 | -140.3035 | 71.0662 | 6.4036e+17 | 16.883 | [6 empty] | 180.7823 | 88.3738 | 227.0544 | [5 empty] | 71.9662 | -73.8371 | 20125.5764 | [5 empty] | 179.8008 | 88.0354 | 224.2531 | [7 empty] | 72.0746 | -73.1072 | 0.7379 | 19282.3512 | 0.1642 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 81.914 | -164.9872 | 59.0387 | 2.9273e+18 | 13.5422 | [6 empty] | 220.5395 | 105.2234 | 425.4122 | [5 empty] | 49.795 | -115.45 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 219.4392 | 105.1267 | 420.4525 | [7 empty] | 49.9002 | -114.4611 | 0.9944 | 2.9273e+18 | 0.1598 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.2968 | 23.6379 | 83.1101 | 2244.3827 | 14.2503 | [6 empty] | 138.2983 | 73.4697 | 4.8785 | [5 empty] | 126.2256 | 21.097 | 2244.3827 | [5 empty] | 137.7789 | 73.2322 | 5.1981 | [7 empty] | 125.7326 | 20.8518 | 0.5506 | 2244.3827 | 0.4029 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 205.6592 | 19.1558 | 81.1747 | 2244.3827 | 14.1959 | [6 empty] | 139.0988 | 73.8089 | 8.8723 | [5 empty] | 124.4879 | 18.4123 | 2244.3827 | [5 empty] | 138.405 | 73.4641 | 9.0461 | [7 empty] | 124.0312 | 18.2376 | 0.489 | 2244.3827 | 0.2096 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.3065 | 4.7093 | 74.3989 | 2244.3827 | 15.9733 | [6 empty] | 140.5505 | 74.4242 | 16.1155 | [5 empty] | 121.4534 | 13.7051 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.4054 | 74.7896 | 15.6431 | [7 empty] | 122.2725 | 14.0566 | 0.8913 | 2244.3827 | 0.3478 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.2304 | -20.2995 | 65.1003 | 2244.3827 | 18.5138 | [6 empty] | 142.7848 | 75.3711 | 27.2627 | [5 empty] | 117.0563 | 6.8384 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.448 | 75.5054 | 26.7585 | [7 empty] | 118.0313 | 7.0985 | 1.0091 | 2244.3827 | 0.2316 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 154.2572 | -50.2439 | 64.4808 | 2244.3828 | 20.2854 | [6 empty] | 145.8984 | 76.6907 | 42.7972 | [5 empty] | 111.4221 | -2.0471 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.8957 | 76.6268 | 42.374 | [7 empty] | 111.7322 | -1.8489 | 0.3681 | 2244.3827 | 0.1225 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 133.0559 | -80.6873 | 71.3155 | 8649.9987 | 20.4474 | [6 empty] | 151.4459 | 79.0418 | 70.475 | [5 empty] | 102.5851 | -16.2091 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.4062 | 79.1638 | 69.0962 | [7 empty] | 102.9341 | -15.427 | 0.8564 | 2244.3827 | 0.3202 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 112.4691 | -111.0561 | 75.8738 | 36525.882 | 19.2589 | [6 empty] | 162.1732 | 83.5881 | 123.996 | [5 empty] | 88.8134 | -38.9642 | 5510.4915 | [5 empty] | 160.7572 | 82.9783 | 124.1696 | [7 empty] | 87.8644 | -39.2443 | 0.9895 | 5595.7689 | 0.2149 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.2211 | -138.5263 | 71.2489 | 6.4036e+17 | 16.7647 | [6 empty] | 182.9383 | 92.3886 | 227.5977 | [5 empty] | 70.0506 | -71.8716 | 17656.5263 | [5 empty] | 181.3076 | 91.7948 | 226.5748 | [7 empty] | 69.2825 | -71.7503 | 0.7776 | 17935.7202 | 0.1767 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.3088 | -163.5105 | 58.823 | 2.9273e+18 | 13.4318 | [6 empty] | 222.6955 | 109.2382 | 425.9555 | [5 empty] | 48.603 | -113.9636 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.0013 | 109.3113 | 418.4471 | [7 empty] | 49.3491 | -112.4115 | 1.7222 | 2.9273e+18 | 0.2932 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.1853 | 29.4581 | 69.3508 | 2244.3827 | 15.1272 | [6 empty] | 142.2083 | 80.7509 | 5.8638 | [5 empty] | 117.0622 | 23.8426 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.5526 | 80.2627 | 6.1144 | [7 empty] | 116.8956 | 23.5426 | 0.3432 | 2244.3827 | 0.3843 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 182.9557 | 25.2621 | 67.518 | 2244.3827 | 14.9775 | [6 empty] | 143.0088 | 81.0901 | 9.8576 | [5 empty] | 115.5569 | 21.2534 | 2244.3827 | [5 empty] | 140.8692 | 79.9396 | 10.1344 | [7 empty] | 114.4306 | 20.8681 | 1.1903 | 2244.3827 | 0.449 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 174.5746 | 11.398 | 61.8825 | 2244.3827 | 16.3982 | [6 empty] | 144.4605 | 81.7054 | 17.1007 | [5 empty] | 112.9198 | 16.7014 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.6755 | 80.7625 | 17.5358 | [7 empty] | 111.8419 | 16.241 | 1.1721 | 2244.3827 | 0.4522 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 158.6461 | -12.9159 | 54.6216 | 2244.3827 | 19.1347 | [6 empty] | 146.6948 | 82.6523 | 28.248 | [5 empty] | 109.0796 | 10.0337 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.0573 | 82.1888 | 28.6127 | [7 empty] | 108.8174 | 9.6607 | 0.4559 | 2244.3827 | 0.2888 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 140.0211 | -42.5346 | 56.7017 | 3683.171 | 21.0767 | [6 empty] | 149.8084 | 83.9719 | 43.7825 | [5 empty] | 104.1261 | 1.3589 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.1466 | 84.0459 | 42.7217 | [7 empty] | 104.9309 | 1.9304 | 0.9871 | 2244.3827 | 0.3646 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 121.705 | -73.2207 | 65.7617 | 7826.177 | 21.1429 | [6 empty] | 155.3559 | 86.323 | 71.4603 | [5 empty] | 96.2825 | -12.5717 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.2277 | 86.359 | 69.7403 | [7 empty] | 96.7457 | -11.6764 | 1.008 | 2244.3827 | 0.3959 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 103.4816 | -104.2163 | 71.7466 | 22459.8129 | 19.7753 | [6 empty] | 166.0832 | 90.8694 | 124.9813 | [5 empty] | 83.8778 | -35.1998 | 5260.334 | [5 empty] | 165.0098 | 90.329 | 125.1005 | [7 empty] | 83.2695 | -35.445 | 0.6558 | 5317.4907 | 0.1719 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 87.9394 | -132.5534 | 67.6399 | 6.4036e+17 | 17.1356 | [6 empty] | 186.8483 | 99.6698 | 228.583 | [5 empty] | 66.6269 | -68.3589 | 14693.7252 | [5 empty] | 186.1253 | 99.3826 | 225.2723 | [7 empty] | 67.0279 | -67.4525 | 0.9911 | 14101.4873 | 0.2201 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.1406 | -158.3596 | 54.6711 | 2.9273e+18 | 13.7816 | [6 empty] | 226.6055 | 116.5194 | 426.9407 | [5 empty] | 46.4363 | -111.2279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 225.2281 | 116.1345 | 423.952 | [7 empty] | 46.1582 | -110.7104 | 0.5876 | 2.9273e+18 | 0.119 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 150.5768 | 38.7517 | 47.2409 | 2244.3827 | 16.4273 | [6 empty] | 148.2258 | 91.9568 | 7.3801 | [5 empty] | 104.6517 | 27.6798 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.9581 | 91.1927 | 7.7464 | [7 empty] | 104.018 | 27.3162 | 0.7306 | 2244.3827 | 0.4367 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 147.8844 | 34.9704 | 45.5172 | 2244.3827 | 16.1219 | [6 empty] | 149.0263 | 92.296 | 11.3739 | [5 empty] | 103.4231 | 25.2232 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.8029 | 91.5316 | 11.6597 | [7 empty] | 102.8856 | 24.8933 | 0.6306 | 2244.3827 | 0.3475 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 141.9995 | 22.0603 | 40.7543 | 2244.3827 | 16.5086 | [6 empty] | 150.4781 | 92.9113 | 18.6171 | [5 empty] | 101.2621 | 20.8897 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.8636 | 92.567 | 18.5471 | [7 empty] | 101.0162 | 20.8668 | 0.247 | 2244.3827 | 0.0818 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 130.2172 | -0.9814 | 35.6616 | 2244.3827 | 19.3156 | [6 empty] | 152.7123 | 93.8582 | 29.7644 | [5 empty] | 98.0955 | 14.5088 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.3331 | 93.6715 | 29.6044 | [7 empty] | 97.9484 | 14.5673 | 0.1583 | 2244.3827 | 0.0735 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 116.1914 | -29.8118 | 42.2694 | 3752.3471 | 21.9016 | [6 empty] | 155.8259 | 95.1778 | 45.2988 | [5 empty] | 93.9764 | 6.1491 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.7175 | 95.0963 | 44.9879 | [7 empty] | 94.0785 | 6.2874 | 0.1719 | 2244.3827 | 0.0951 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.0813 | -60.4589 | 55.052 | 6837.8484 | 22.0943 | [6 empty] | 161.3735 | 97.5289 | 72.9767 | [5 empty] | 87.3736 | -7.4079 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.2784 | 96.9784 | 72.0568 | [7 empty] | 87.1069 | -7.1148 | 0.3963 | 2244.3827 | 0.1837 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 87.4795 | -92.1349 | 63.301 | 14473.7132 | 20.6755 | [6 empty] | 172.1008 | 102.0753 | 126.4977 | [5 empty] | 76.7291 | -29.7534 | 4962.0529 | [5 empty] | 171.7332 | 101.9569 | 125.764 | [7 empty] | 76.6792 | -29.4794 | 0.2785 | 4936.0901 | 0.0896 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 74.681 | -121.5956 | 59.9464 | 1.3722e+17 | 17.9487 | [6 empty] | 192.8658 | 110.8757 | 230.0993 | [5 empty] | 61.514 | -63.1132 | 11997.9921 | [5 empty] | 191.6145 | 110.3401 | 227.1582 | [7 empty] | 61.5079 | -62.3901 | 0.7231 | 11755.1296 | 0.1905 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 62.7865 | -148.5679 | 46.0189 | 2.9273e+18 | 14.5868 | [6 empty] | 232.623 | 127.7253 | 428.4571 | [5 empty] | 43.1138 | -106.966 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.3239 | 128.2486 | 426.0692 | [7 empty] | 42.9254 | -106.2238 | 0.7657 | 2.9273e+18 | 0.1666 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.0716 | 50.1846 | 26.0649 | 2244.3827 | 18.6986 | [6 empty] | 156.6116 | 107.5729 | 9.4932 | [5 empty] | 90.0109 | 32.4063 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.8415 | 106.2842 | 9.7066 | [7 empty] | 89.5504 | 32.0228 | 0.5992 | 2244.3827 | 0.4021 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 106.9922 | 46.8395 | 24.5258 | 2244.3827 | 18.4238 | [6 empty] | 157.4121 | 107.9121 | 13.4871 | [5 empty] | 89.058 | 30.1098 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.0596 | 107.0676 | 13.591 | [7 empty] | 88.5146 | 29.9085 | 0.5796 | 2244.3827 | 0.2228 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 103.4514 | 35.097 | 18.4502 | 2244.3827 | 17.2632 | [6 empty] | 158.8639 | 108.5274 | 20.7302 | [5 empty] | 87.375 | 26.0439 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.7513 | 107.7347 | 20.6536 | [7 empty] | 87.1279 | 25.9093 | 0.2814 | 2244.3827 | 0.1761 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 95.5254 | 13.7694 | 12.3356 | 2244.3827 | 18.672 | [6 empty] | 161.0982 | 109.4743 | 31.8775 | [5 empty] | 84.8923 | 20.0228 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.5895 | 108.1648 | 32.8404 | [7 empty] | 83.2373 | 19.2993 | 1.8062 | 2244.3827 | 0.6044 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.0231 | -13.6551 | 26.1008 | 3788.4551 | 22.4276 | [6 empty] | 164.2118 | 110.7939 | 47.412 | [5 empty] | 81.6331 | 12.0739 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.2463 | 110.216 | 47.624 | [7 empty] | 81.159 | 11.8316 | 0.5324 | 2244.3827 | 0.2039 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.2686 | -43.7268 | 42.7674 | 5985.7731 | 23.2584 | [6 empty] | 169.7593 | 113.145 | 75.0898 | [5 empty] | 76.338 | -0.9595 | 2152.2769 | [5 empty] | 169.2004 | 112.8971 | 73.8568 | [7 empty] | 76.3767 | -0.4351 | 0.5258 | 2244.3828 | 0.2979 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 65.6293 | -75.6277 | 52.858 | 10376.2942 | 21.9062 | [6 empty] | 180.4866 | 117.6914 | 128.6108 | [5 empty] | 67.6161 | -22.8071 | 4665.5221 | [5 empty] | 178.5825 | 116.7174 | 129.534 | [7 empty] | 66.3991 | -23.4541 | 1.3783 | 4764.1157 | 0.3922 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.0949 | -106.0199 | 49.8675 | 31017.6103 | 19.137 | [6 empty] | 201.2517 | 126.4918 | 232.2124 | [5 empty] | 54.7474 | -56.1706 | 9871.2914 | [5 empty] | 200.4133 | 126.4591 | 230.3864 | [7 empty] | 54.3944 | -55.5473 | 0.7163 | 9749.0258 | 0.1592 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 46.7196 | -134.2281 | 34.188 | 6.4036e+17 | 15.7724 | [6 empty] | 241.0089 | 143.3414 | 430.5702 | [5 empty] | 38.5588 | -101.0284 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 239.8371 | 143.2881 | 426.1372 | [7 empty] | 38.4149 | -100.0396 | 0.9992 | 6.4036e+17 | 0.1696 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 66.5785 | 62.6994 | 23.3233 | 2244.3827 | 20.5821 | [6 empty] | 171.5527 | 135.3962 | 13.2582 | [5 empty] | 69.2821 | 39.5333 | 2244.3827 | [5 empty] | 170.7526 | 134.3279 | 13.4555 | [7 empty] | 69.612 | 39.1449 | 0.5096 | 2244.3827 | 0.3843 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.1738 | 59.7308 | 22.5318 | 2244.3827 | 20.5344 | [6 empty] | 172.3532 | 135.7355 | 17.252 | [5 empty] | 68.6387 | 37.467 | 2244.3827 | [5 empty] | 170.942 | 134.4158 | 17.2377 | [7 empty] | 68.617 | 37.1851 | 0.2828 | 2244.3827 | 0.279 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.3857 | 49.2053 | 15.9521 | 2244.3827 | 18.9921 | [6 empty] | 173.805 | 136.3508 | 24.4952 | [5 empty] | 67.4962 | 33.7919 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.6134 | 135.5419 | 24.2008 | [7 empty] | 68.3403 | 33.6396 | 0.8577 | 2244.3827 | 0.2956 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.5286 | 29.8221 | 7.4237 | 1917.0575 | 17.7743 | [6 empty] | 176.0392 | 137.2977 | 35.6425 | [5 empty] | 65.7967 | 28.3103 | 2244.3827 | [5 empty] | 175.3085 | 136.4942 | 35.6485 | [7 empty] | 65.9125 | 28.0857 | 0.2527 | 2244.3827 | 0.2197 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 52.6882 | 4.2529 | 19.9573 | 3811.0649 | 21.481 | [6 empty] | 179.1528 | 138.6172 | 51.1769 | [5 empty] | 63.5396 | 21.0022 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.4147 | 137.9712 | 52.1391 | [7 empty] | 63.199 | 20.3865 | 0.7037 | 2244.3827 | 0.4549 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 46.6894 | -24.592 | 35.9197 | 5356.3978 | 24.498 | [6 empty] | 184.7003 | 140.9683 | 78.8548 | [5 empty] | 59.809 | 8.846 | 1887.6033 | [5 empty] | 183.4509 | 140.4083 | 78.6031 | [7 empty] | 59.1415 | 8.8786 | 0.6683 | 1882.0867 | 0.1766 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 39.756 | -56.0487 | 46.1389 | 8109.727 | 23.1751 | [6 empty] | 195.4277 | 145.5147 | 132.3758 | [5 empty] | 53.488 | -12.0007 | 4336.8669 | [5 empty] | 195.2895 | 145.4082 | 130.5969 | [7 empty] | 53.8546 | -11.3633 | 0.7352 | 4282.3541 | 0.3087 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.4082 | -86.8322 | 43.2011 | 14791.6125 | 20.1535 | [6 empty] | 216.1927 | 154.3152 | 235.9774 | [5 empty] | 43.7498 | -44.8872 | 7891.9491 | [5 empty] | 214.5196 | 153.5012 | 235.0234 | [7 empty] | 43.1313 | -44.8204 | 0.6221 | 7924.9937 | 0.1891 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 26.8228 | -116.0721 | 25.6447 | 123878.8559 | 16.5938 | [6 empty] | 255.9499 | 171.1647 | 434.3352 | [5 empty] | 30.785 | -90.7353 | 148288.3815 | [5 empty] | 254.9303 | 171.068 | 429.7396 | [7 empty] | 30.769 | -89.7147 | 1.0208 | 100297.4927 | 0.1864 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.1471 | 75.5216 | 29.1099 | 2244.3826 | 18.998 | [6 empty] | 200.4445 | 189.1986 | 20.5386 | [5 empty] | 40.7791 | 50.3563 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.6166 | 187.927 | 20.5536 | [7 empty] | 41.151 | 50.0714 | 0.4685 | 2244.3827 | 0.2648 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.3303 | 72.8694 | 28.5808 | 2395.9007 | 19.0611 | [6 empty] | 201.245 | 189.5378 | 24.5324 | [5 empty] | 40.4341 | 48.6055 | 2244.3827 | [5 empty] | 200.273 | 188.1846 | 24.481 | [7 empty] | 40.7496 | 48.3388 | 0.4131 | 2244.3827 | 0.2528 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.7504 | 63.5123 | 23.5024 | 1963.0061 | 18.3285 | [6 empty] | 202.6967 | 190.1531 | 31.7756 | [5 empty] | 39.8177 | 45.475 | 2244.3827 | [5 empty] | 200.6978 | 188.3686 | 32.0507 | [7 empty] | 39.4493 | 45.0641 | 0.5519 | 2244.3827 | 0.2818 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.0235 | 46.0843 | 17.6866 | 3113.3072 | 17.4742 | [6 empty] | 204.931 | 191.1 | 42.9228 | [5 empty] | 38.8919 | 40.767 | 2139.3927 | [5 empty] | 202.8065 | 189.3439 | 43.4367 | [7 empty] | 38.3264 | 40.2635 | 0.7571 | 2405.4037 | 0.3212 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.8685 | 22.6166 | 22.1776 | 3824.1791 | 18.0035 | [6 empty] | 208.0446 | 192.4196 | 58.4573 | [5 empty] | 37.6457 | 34.4175 | 1954.9597 | [5 empty] | 206.7501 | 191.2977 | 58.9947 | [7 empty] | 37.3058 | 33.9895 | 0.5465 | 1947.1965 | 0.252 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.739 | -4.5481 | 34.4758 | 4924.7539 | 24.6351 | [6 empty] | 213.5921 | 194.7707 | 86.1351 | [5 empty] | 35.5437 | 23.6717 | 3121.7787 | [5 empty] | 211.7865 | 193.1303 | 86.1395 | [7 empty] | 35.2764 | 23.3102 | 0.4496 | 3135.2026 | 0.2736 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.7754 | -34.9205 | 44.4298 | 6767.8808 | 25.0873 | [6 empty] | 224.3194 | 199.3171 | 139.6561 | [5 empty] | 31.8573 | 4.7118 | 4026.0469 | [5 empty] | 223.6242 | 198.2188 | 138.8438 | [7 empty] | 32.2635 | 4.6537 | 0.4103 | 4017.7737 | 0.2079 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.1939 | -65.4296 | 42.7232 | 10172.563 | 21.248 | [6 empty] | 245.0845 | 208.1175 | 243.2578 | [5 empty] | 25.8559 | -26.5281 | 6202.8224 | [5 empty] | 243.9454 | 207.4375 | 241.3007 | [7 empty] | 25.729 | -26.1251 | 0.4225 | 6174.0823 | 0.171 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2313 | -95.1823 | 26.1037 | 19972.8322 | 16.5706 | [6 empty] | 284.8417 | 224.9671 | 441.6156 | [5 empty] | 17.2209 | -72.54 | 16236.5041 | [5 empty] | 283.2113 | 224.4246 | 440.5992 | [7 empty] | 16.5648 | -72.4103 | 0.6688 | 16331.4887 | 0.2419 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.6002 | 88.0884 | 28.1246 | 1913.5498 | 13.2457 | [6 empty] | 256.3708 | 293.3448 | 34.6314 | [5 empty] | 6.1891 | 65.5249 | 1941.0392 | [5 empty] | 256.2831 | 292.3541 | 34.3848 | [7 empty] | 6.8094 | 65.3906 | 0.6347 | 1944.6366 | 0.2328 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -10.9777 | 85.6867 | 27.4685 | 1896.7696 | 13.1919 | [6 empty] | 257.1713 | 293.6841 | 38.6252 | [5 empty] | 6.0582 | 64.1391 | 1927.1748 | [5 empty] | 257.013 | 292.6473 | 38.4726 | [7 empty] | 6.6388 | 63.9674 | 0.6055 | 1929.9586 | 0.2237 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.803 | 77.3839 | 22.891 | 2983.2368 | 12.8777 | [6 empty] | 258.623 | 294.2994 | 45.8683 | [5 empty] | 5.823 | 61.6494 | 1904.0883 | [5 empty] | 257.6783 | 293.463 | 46.5724 | [7 empty] | 5.5424 | 61.3191 | 0.4334 | 1900.5487 | 0.1948 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1022 | 61.772 | 17.9956 | 3304.7364 | 13.3202 | [6 empty] | 260.8573 | 295.2463 | 57.0156 | [5 empty] | 5.4665 | 57.8755 | 1872.6082 | [5 empty] | 259.1589 | 293.9792 | 57.6199 | [7 empty] | 4.8987 | 57.5558 | 0.6517 | 1868.5192 | 0.277 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.4902 | 40.4246 | 22.1942 | 3831.7967 | 15.5739 | [6 empty] | 263.9709 | 296.5658 | 72.5501 | [5 empty] | 4.9805 | 52.7297 | 3040.4239 | [5 empty] | 263.1827 | 296.0833 | 73.0272 | [7 empty] | 4.6272 | 52.5398 | 0.4011 | 3049.254 | 0.1689 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.6171 | 15.1699 | 34.2907 | 4638.0295 | 20.1147 | [6 empty] | 269.5184 | 298.9169 | 100.2279 | [5 empty] | 4.144 | 43.8732 | 3283.7246 | [5 empty] | 267.2981 | 297.3875 | 101.3943 | [7 empty] | 3.2957 | 43.3423 | 1.0007 | 3308.0182 | 0.442 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.398 | -13.6862 | 45.6289 | 5935.0449 | 28.483 | [6 empty] | 280.2457 | 303.4633 | 153.7489 | [5 empty] | 2.6247 | 27.7883 | 3799.2671 | [5 empty] | 277.0586 | 301.2448 | 154.2983 | [7 empty] | 1.5977 | 27.3265 | 1.126 | 3828.3342 | 0.614 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.639 | -73.0476 | 33.1121 | 12153.1029 | 15.1672 | [6 empty] | 340.768 | 329.1134 | 455.7083 | [5 empty] | -4.136 | -43.7889 | 8487.0779 | [5 empty] | 340.0691 | 329.0829 | 448.4532 | [7 empty] | -3.8384 | -42.2359 | 1.5812 | 8286.6461 | 0.4721 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.0625 | 100.4494 | 19.6402 | 3032.7418 | 6.1983 | [6 empty] | 363.4485 | 492.7453 | 61.6136 | [5 empty] | -31.5483 | 85.3122 | 3064.2941 | [5 empty] | 362.9965 | 492.5543 | 61.6265 | [7 empty] | -31.7279 | 85.3164 | 0.1796 | 3065.8656 | 0.0505 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.0946 | 98.2691 | 18.7784 | 3066.5997 | 5.9603 | [6 empty] | 364.2489 | 493.0846 | 65.6075 | [5 empty] | -31.5675 | 84.2797 | 3082.7772 | [5 empty] | 362.809 | 492.9159 | 66.0044 | [7 empty] | -32.3634 | 84.2733 | 0.7959 | 3090.8099 | 0.2341 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.4816 | 90.9116 | 14.6036 | 3179.9102 | 5.5295 | [6 empty] | 365.7007 | 493.6999 | 72.8506 | [5 empty] | -31.6022 | 82.4177 | 3116.505 | [5 empty] | 364.1692 | 493.3587 | 73.4766 | [7 empty] | -32.3912 | 82.3321 | 0.7936 | 3125.7572 | 0.2522 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -43.8821 | 76.9582 | 12.5043 | 3429.4972 | 6.8812 | [6 empty] | 367.935 | 494.6468 | 83.9979 | [5 empty] | -31.6553 | 79.5784 | 3168.9828 | [5 empty] | 367.1061 | 494.4651 | 83.5258 | [7 empty] | -32.0142 | 79.7357 | 0.3918 | 3169.6372 | 0.0887 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.0876 | 57.6343 | 21.867 | 3833.9454 | 10.592 | [6 empty] | 371.0486 | 495.9663 | 99.5324 | [5 empty] | -31.7288 | 75.6739 | 3243.3983 | [5 empty] | 369.5274 | 496.3469 | 100.9568 | [7 empty] | -32.881 | 75.5121 | 1.1635 | 3258.7586 | 0.3831 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -43.9161 | 34.4261 | 36.4875 | 4438.7616 | 15.39 | [6 empty] | 376.5961 | 498.3174 | 127.2102 | [5 empty] | -31.858 | 68.8635 | 3380.1852 | [5 empty] | 374.8726 | 498.1508 | 127.1034 | [7 empty] | -32.7505 | 68.9988 | 0.9027 | 3386.8141 | 0.248 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.1291 | 7.3161 | 50.3406 | 5383.1438 | 21.6464 | [6 empty] | 387.3234 | 502.8638 | 180.7312 | [5 empty] | -32.1022 | 56.1989 | 3662.2205 | [5 empty] | 387.6513 | 503.3148 | 179.9545 | [7 empty] | -32.0499 | 56.4369 | 0.2437 | 3656.4085 | 0.0954 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.0418 | -21.1121 | 55.7109 | 6793.8772 | 28.5688 | [6 empty] | 408.0885 | 511.6643 | 284.3328 | [5 empty] | -32.5555 | 33.4018 | 4283.0074 | [5 empty] | 406.171 | 510.9735 | 285.6324 | [7 empty] | -33.3835 | 33.1228 | 0.8738 | 4302.068 | 0.3286 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.1011 | -50.2518 | 46.5723 | 9135.1468 | 17.3468 | [6 empty] | 447.8457 | 528.5139 | 482.6906 | [5 empty] | -33.3624 | -4.9344 | 5797.7598 | [5 empty] | 447.9601 | 529.6207 | 482.3503 | [7 empty] | -33.6942 | -4.6393 | 0.444 | 5788.4663 | 0.2459 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 239.2049 | 20.5008 | 65.5647 | 2244.3827 | 7.4835 | [6 empty] | 258.1936 | 131.6518 | 12.19 | [5 empty] | 173.7312 | 23.9552 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.0121 | 131.1407 | 12.5677 | [7 empty] | 173.0609 | 23.7366 | 0.705 | 2244.3827 | 0.2664 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 228.9692 | 7.2367 | 59.1448 | 2244.3827 | 11.7531 | [6 empty] | 259.6454 | 132.2671 | 19.4332 | [5 empty] | 171.3313 | 20.5029 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.4127 | 132.0874 | 19.3693 | [7 empty] | 171.3776 | 20.4897 | 0.0482 | 2244.3827 | 0.0311 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 210.3205 | -16.1131 | 52.926 | 2244.3827 | 16.5355 | [6 empty] | 261.8797 | 133.214 | 30.5805 | [5 empty] | 167.7627 | 15.3512 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.4796 | 133.0748 | 30.472 | [7 empty] | 167.5824 | 15.3991 | 0.1866 | 2244.3827 | 0.0481 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.3711 | -44.3097 | 58.557 | 2244.3827 | 19.1643 | [6 empty] | 264.9933 | 134.5336 | 46.1149 | [5 empty] | 163.0265 | 8.4783 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.847 | 134.1255 | 46.2425 | [7 empty] | 162.35 | 8.3994 | 0.6811 | 2244.3827 | 0.1037 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 166.2439 | -73.8747 | 71.7621 | 5860.3692 | 19.1041 | [6 empty] | 270.5408 | 136.8847 | 73.7928 | [5 empty] | 155.2063 | -2.9665 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.2077 | 136.5219 | 74.936 | [7 empty] | 153.9254 | -3.4278 | 1.3614 | 2244.3827 | 0.265 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 144.1989 | -103.9845 | 81.3829 | 12233.8143 | 17.1851 | [6 empty] | 281.2681 | 141.4311 | 127.3138 | [5 empty] | 141.9836 | -22.6318 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.1807 | 140.628 | 128.5846 | [7 empty] | 140.5426 | -23.2341 | 1.5618 | 2244.3827 | 0.289 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.0092 | -131.7839 | 78.0896 | 232142.6758 | 13.871 | [6 empty] | 302.0332 | 150.2315 | 230.9154 | [5 empty] | 121.7028 | -53.7644 | 5590.1608 | [5 empty] | 302.222 | 150.5018 | 229.6953 | [7 empty] | 121.9202 | -53.3013 | 0.5116 | 5534.0679 | 0.1155 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.0339 | -157.4107 | 61.3889 | 1.0063e+18 | 9.5839 | [6 empty] | 341.7904 | 167.0811 | 429.2732 | [5 empty] | 94.9612 | -97.4299 | 20125.5764 | [5 empty] | 342.2532 | 167.7419 | 424.2254 | [7 empty] | 95.7695 | -96.1357 | 1.5258 | 18615.5458 | 0.2625 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.2251 | 26.0885 | 65.2347 | 2244.3827 | 7.2216 | [6 empty] | 259.5491 | 135.3274 | 8.7395 | [5 empty] | 170.997 | 27.0174 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.8926 | 134.52 | 9.0519 | [7 empty] | 170.2865 | 26.7874 | 0.7469 | 2244.3827 | 0.3031 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 233.0458 | 22.0813 | 63.4116 | 2244.3827 | 7.4252 | [6 empty] | 260.3496 | 135.6667 | 12.7333 | [5 empty] | 169.7061 | 25.1003 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.2986 | 135.5358 | 12.5982 | [7 empty] | 169.9043 | 25.1169 | 0.1989 | 2244.3827 | 0.0557 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.312 | 8.9859 | 57.3239 | 2244.3827 | 11.7072 | [6 empty] | 261.8014 | 136.2819 | 19.9765 | [5 empty] | 167.4131 | 21.6878 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.6343 | 136.1922 | 19.9002 | [7 empty] | 167.3969 | 21.7106 | 0.028 | 2244.3827 | 0.032 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.4346 | -14.1602 | 51.5992 | 2244.3827 | 16.6661 | [6 empty] | 264.0356 | 137.2288 | 31.1238 | [5 empty] | 164.0002 | 16.5915 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.5471 | 136.5921 | 31.0394 | [7 empty] | 163.3691 | 16.5711 | 0.6314 | 2244.3827 | 0.118 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 184.3936 | -42.2136 | 57.6654 | 2244.3827 | 19.4061 | [6 empty] | 267.1492 | 138.5484 | 46.6582 | [5 empty] | 159.4647 | 9.785 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.9979 | 137.6046 | 47.4133 | [7 empty] | 158.2492 | 9.3343 | 1.2964 | 2244.3827 | 0.3336 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 163.0112 | -71.7614 | 71.0583 | 5754.388 | 19.3431 | [6 empty] | 272.6967 | 140.8995 | 74.3361 | [5 empty] | 151.9613 | -1.5675 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.3024 | 139.957 | 75.7204 | [7 empty] | 150.295 | -2.2519 | 1.8013 | 2244.3827 | 0.4021 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 141.5894 | -102.0672 | 80.9766 | 11758.3349 | 17.3675 | [6 empty] | 283.4241 | 145.4459 | 127.8571 | [5 empty] | 139.233 | -21.1249 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.3078 | 144.1028 | 129.5537 | [7 empty] | 137.324 | -22.011 | 2.1046 | 2244.3827 | 0.4281 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 122.8745 | -130.0506 | 77.914 | 104183.1299 | 13.9754 | [6 empty] | 304.1891 | 154.2464 | 231.4587 | [5 empty] | 119.6108 | -52.205 | 5504.2469 | [5 empty] | 305.12 | 154.786 | 228.0159 | [7 empty] | 120.7494 | -51.047 | 1.624 | 5347.2436 | 0.3168 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.2067 | -155.9171 | 61.2462 | 6.4036e+17 | 9.622 | [6 empty] | 343.9463 | 171.0959 | 429.8165 | [5 empty] | 93.5588 | -95.991 | 18716.6647 | [5 empty] | 343.2292 | 171.2915 | 424.31 | [7 empty] | 93.9469 | -94.7146 | 1.3341 | 17600.9263 | 0.2236 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 215.6932 | 31.1425 | 51.7971 | 2244.3827 | 7.649 | [6 empty] | 263.4591 | 142.6086 | 9.7248 | [5 empty] | 163.9413 | 28.9778 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.5076 | 141.3951 | 9.9204 | [7 empty] | 163.5458 | 28.6925 | 0.4877 | 2244.3827 | 0.3145 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 212.6757 | 27.349 | 49.9253 | 2244.3827 | 7.3566 | [6 empty] | 264.2596 | 142.9479 | 13.7186 | [5 empty] | 162.7509 | 27.1014 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.6016 | 141.2592 | 14.1871 | [7 empty] | 161.104 | 26.7498 | 1.684 | 2244.3827 | 0.4341 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.3838 | 14.7019 | 44.6771 | 2244.3827 | 10.9351 | [6 empty] | 265.7114 | 143.5632 | 20.9617 | [5 empty] | 160.6343 | 23.7586 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.3271 | 142.7889 | 21.855 | [7 empty] | 159.9318 | 23.231 | 0.8785 | 2244.3827 | 0.4889 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 188.8874 | -7.8162 | 41.143 | 2244.3827 | 16.3264 | [6 empty] | 267.9456 | 144.5101 | 32.109 | [5 empty] | 157.479 | 18.7595 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.0097 | 144.4039 | 32.3089 | [7 empty] | 157.6181 | 18.6147 | 0.2008 | 2244.3827 | 0.1103 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 170.5827 | -35.5257 | 50.6449 | 2244.3827 | 19.5995 | [6 empty] | 271.0592 | 145.8296 | 47.6435 | [5 empty] | 153.2767 | 12.0706 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.3724 | 145.1517 | 48.433 | [7 empty] | 152.1778 | 11.6729 | 1.1686 | 2244.3827 | 0.2903 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 151.599 | -65.0645 | 66.1606 | 5491.0369 | 19.7683 | [6 empty] | 276.6067 | 148.1808 | 75.3213 | [5 empty] | 146.3014 | 0.8836 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.7544 | 148.2644 | 75.4757 | [7 empty] | 146.2911 | 0.8402 | 0.0446 | 2244.3827 | 0.0255 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 132.371 | -95.6809 | 77.2332 | 10484.5122 | 17.8073 | [6 empty] | 287.3341 | 152.7271 | 128.8423 | [5 empty] | 134.4035 | -18.4744 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.2686 | 152.8277 | 128.8688 | [7 empty] | 134.2249 | -18.429 | 0.1843 | 2244.3827 | 0.0273 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 115.2335 | -124.1912 | 74.7535 | 39871.4959 | 14.3751 | [6 empty] | 308.0991 | 161.5276 | 232.444 | [5 empty] | 115.9013 | -49.4407 | 5361.9991 | [5 empty] | 306.2499 | 160.7486 | 233.4251 | [7 empty] | 114.8561 | -49.9069 | 1.1444 | 5444.8373 | 0.2064 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 99.7571 | -150.6721 | 57.9224 | 6.4036e+17 | 9.9514 | [6 empty] | 347.8563 | 178.3772 | 430.8017 | [5 empty] | 91.0423 | -93.4091 | 16708.9095 | [5 empty] | 345.6609 | 177.929 | 427.5711 | [7 empty] | 90.4263 | -92.7706 | 0.8871 | 16485.813 | 0.1365 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 182.8216 | 39.4465 | 29.9236 | 2244.3827 | 9.3419 | [6 empty] | 269.4766 | 153.8145 | 11.2411 | [5 empty] | 153.8847 | 31.8258 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.0948 | 153.1197 | 11.3369 | [7 empty] | 154.4048 | 31.5685 | 0.5803 | 2244.3827 | 0.2501 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 180.1944 | 35.9745 | 28.0097 | 2244.3827 | 8.4662 | [6 empty] | 270.2771 | 154.1538 | 15.2349 | [5 empty] | 152.8275 | 30.0082 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.2411 | 152.8352 | 15.7704 | [7 empty] | 152.3188 | 29.5523 | 0.6831 | 2244.3827 | 0.4537 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 173.8779 | 24.0684 | 23.0908 | 2244.3827 | 9.7858 | [6 empty] | 271.7289 | 154.769 | 22.4781 | [5 empty] | 150.9453 | 26.7665 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.6235 | 153.8038 | 22.8137 | [7 empty] | 150.982 | 26.3941 | 0.3742 | 2244.3827 | 0.3258 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 161.6932 | 2.5957 | 23.5987 | 2244.3827 | 15.3379 | [6 empty] | 273.9632 | 155.716 | 33.6254 | [5 empty] | 148.1333 | 21.9096 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.2245 | 154.5607 | 34.4805 | [7 empty] | 147.5859 | 21.3165 | 0.8071 | 2244.3827 | 0.465 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 147.2948 | -24.3613 | 39.8626 | 2244.3827 | 19.6614 | [6 empty] | 277.0768 | 157.0355 | 49.1598 | [5 empty] | 144.377 | 15.3944 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.8021 | 155.8531 | 50.9474 | [7 empty] | 143.0196 | 14.4677 | 1.6435 | 2244.3827 | 0.633 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 131.9669 | -53.6126 | 58.3933 | 5137.1983 | 20.4077 | [6 empty] | 282.6243 | 159.3866 | 76.8377 | [5 empty] | 138.1134 | 4.4563 | 2244.3827 | [5 empty] | 281.9227 | 159.0359 | 76.4414 | [7 empty] | 137.9786 | 4.5516 | 0.1651 | 2244.3827 | 0.0731 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.0627 | -84.528 | 70.8435 | 8951.4992 | 18.6036 | [6 empty] | 293.3516 | 163.933 | 130.3587 | [5 empty] | 127.3474 | -14.5891 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.0672 | 163.8706 | 129.1523 | [7 empty] | 127.4922 | -14.1641 | 0.4489 | 2244.3827 | 0.1578 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 101.555 | -113.6904 | 68.9185 | 21148.1469 | 15.1896 | [6 empty] | 314.1167 | 172.7335 | 233.9603 | [5 empty] | 110.4001 | -45.3418 | 5172.2998 | [5 empty] | 312.0214 | 171.8723 | 234.294 | [7 empty] | 109.3971 | -45.6235 | 1.0418 | 5231.4164 | 0.1877 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.0277 | -140.9777 | 51.4738 | 6.4036e+17 | 10.7725 | [6 empty] | 353.8739 | 189.583 | 432.3181 | [5 empty] | 87.2419 | -89.5099 | 14503.761 | [5 empty] | 351.7246 | 189.1402 | 429.7106 | [7 empty] | 86.5378 | -88.9954 | 0.8721 | 14408.6509 | 0.1333 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 142.8634 | 50.0071 | 14.5974 | 2244.3827 | 13.2014 | [6 empty] | 277.8625 | 169.4306 | 13.3542 | [5 empty] | 141.2582 | 35.4983 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.1346 | 169.2086 | 13.3458 | [7 empty] | 141.8098 | 35.3813 | 0.5638 | 2244.3827 | 0.126 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 140.7607 | 46.8682 | 13.1187 | 2244.3827 | 12.2636 | [6 empty] | 278.663 | 169.7699 | 17.3481 | [5 empty] | 140.3527 | 33.7558 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.2811 | 169.2921 | 17.3096 | [7 empty] | 140.5813 | 33.6526 | 0.2508 | 2244.3827 | 0.0984 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 136.4688 | 35.8852 | 5.7116 | 2244.3827 | 10.3992 | [6 empty] | 280.1147 | 170.3852 | 24.5912 | [5 empty] | 138.7378 | 30.6436 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.7229 | 170.1834 | 24.5055 | [7 empty] | 138.6274 | 30.6611 | 0.1118 | 2244.3827 | 0.0417 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 127.7812 | 15.7949 | 13.2829 | 2244.3827 | 13.691 | [6 empty] | 282.349 | 171.3321 | 35.7385 | [5 empty] | 136.319 | 25.9705 | 2244.3827 | [5 empty] | 281.3024 | 171.0039 | 36.1671 | [7 empty] | 135.5677 | 25.8123 | 0.7677 | 2244.3827 | 0.1418 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 117.3421 | -9.9452 | 33.5465 | 1936.3594 | 19.3129 | [6 empty] | 285.4626 | 172.6517 | 51.273 | [5 empty] | 133.0762 | 19.6826 | 2244.3827 | [5 empty] | 283.6013 | 171.889 | 51.6795 | [7 empty] | 132.0701 | 19.4711 | 1.0281 | 2244.3827 | 0.1889 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.0467 | -38.526 | 52.2717 | 4803.3861 | 21.2357 | [6 empty] | 291.0101 | 175.0028 | 78.9508 | [5 empty] | 127.6393 | 9.0774 | 2244.3827 | [5 empty] | 289.7694 | 174.4159 | 78.7399 | [7 empty] | 127.2004 | 9.0777 | 0.4389 | 2244.3827 | 0.0895 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 93.8805 | -69.3378 | 64.5665 | 7608.2631 | 19.824 | [6 empty] | 301.7374 | 179.5491 | 132.4718 | [5 empty] | 118.2072 | -9.5295 | 2244.3827 | [5 empty] | 299.8071 | 178.5729 | 132.5878 | [7 empty] | 117.4729 | -9.7595 | 0.7694 | 2244.3827 | 0.1802 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 82.5476 | -99.0439 | 62.5994 | 13855.1836 | 16.5341 | [6 empty] | 322.5025 | 188.3496 | 236.0734 | [5 empty] | 103.136 | -39.9272 | 4955.2019 | [5 empty] | 320.7647 | 187.9456 | 234.3285 | [7 empty] | 102.4896 | -39.4438 | 0.8072 | 4937.0886 | 0.1476 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 71.5249 | -127.1415 | 44.1898 | 83615.3723 | 12.2699 | [6 empty] | 362.2597 | 205.1992 | 434.4312 | [5 empty] | 82.1018 | -84.2362 | 12446.1174 | [5 empty] | 361.4774 | 205.5339 | 431.1573 | [7 empty] | 81.9011 | -83.3596 | 0.8993 | 12179.038 | 0.1619 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 100.4615 | 61.8941 | 29.7287 | 2244.3827 | 17.7735 | [6 empty] | 292.8035 | 197.254 | 17.1192 | [5 empty] | 121.9471 | 41.3476 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.6042 | 196.3231 | 17.4033 | [7 empty] | 121.7778 | 41.0917 | 0.3069 | 2244.3827 | 0.2306 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 98.88 | 59.069 | 29.57 | 2244.3827 | 17.2159 | [6 empty] | 293.604 | 197.5932 | 21.113 | [5 empty] | 121.2423 | 39.7218 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.3178 | 196.6326 | 21.3181 | [7 empty] | 121.0444 | 39.497 | 0.2995 | 2244.3827 | 0.1938 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 96.3335 | 49.0659 | 26.635 | 2244.3827 | 14.336 | [6 empty] | 295.0558 | 198.2085 | 28.3562 | [5 empty] | 119.9825 | 36.8123 | 2244.3827 | [5 empty] | 294.7871 | 197.6995 | 28.0952 | [7 empty] | 120.3517 | 36.783 | 0.3704 | 2244.3827 | 0.0777 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 90.6275 | 30.5746 | 27.5237 | 2244.3827 | 12.8724 | [6 empty] | 297.2901 | 199.1554 | 39.5035 | [5 empty] | 118.0886 | 32.4298 | 2244.3827 | [5 empty] | 295.6729 | 198.1099 | 39.9561 | [7 empty] | 117.6077 | 32.1077 | 0.5788 | 2244.3827 | 0.2455 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 83.5743 | 6.4596 | 37.729 | 3176.8591 | 17.9913 | [6 empty] | 300.4037 | 200.475 | 55.0379 | [5 empty] | 115.5365 | 26.5069 | 2244.3827 | [5 empty] | 299.2535 | 199.459 | 55.9157 | [7 empty] | 115.3317 | 25.9649 | 0.5795 | 2244.3827 | 0.3909 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.0264 | -21.0424 | 51.4256 | 4541.9217 | 22.2397 | [6 empty] | 305.9512 | 202.8261 | 82.7158 | [5 empty] | 111.224 | 16.4506 | 2244.3827 | [5 empty] | 304.2877 | 201.5795 | 83.0225 | [7 empty] | 110.9306 | 16.0889 | 0.4657 | 2244.3827 | 0.2521 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.4354 | -51.2345 | 61.6051 | 6582.7744 | 21.5527 | [6 empty] | 316.6785 | 207.3724 | 136.2368 | [5 empty] | 103.6415 | -1.3916 | 2244.3827 | [5 empty] | 314.4414 | 206.0215 | 137.2189 | [7 empty] | 102.804 | -1.9793 | 1.0232 | 2244.3826 | 0.3314 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.3597 | -81.0971 | 59.3416 | 10258.2605 | 18.2768 | [6 empty] | 337.4436 | 216.1729 | 239.8384 | [5 empty] | 91.2562 | -31.0568 | 4666.6861 | [5 empty] | 335.98 | 215.5662 | 242.027 | [7 empty] | 90.2191 | -31.7601 | 1.2531 | 4743.0496 | 0.2851 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.0383 | -109.7302 | 41.045 | 21436.7431 | 14.0618 | [6 empty] | 377.2008 | 233.0225 | 438.1962 | [5 empty] | 73.4091 | -75.3174 | 10220.5344 | [5 empty] | 375.2231 | 232.5615 | 438.5181 | [7 empty] | 72.3782 | -75.4198 | 1.036 | 10326.3803 | 0.1869 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 58.6869 | 74.3537 | 41.3692 | 2244.3827 | 19.9218 | [6 empty] | 321.6953 | 251.0563 | 24.3996 | [5 empty] | 92.7157 | 50.8281 | 2244.3827 | [5 empty] | 317.9474 | 248.0803 | 24.8622 | [7 empty] | 92.1631 | 50.2989 | 0.7652 | 2244.3827 | 0.3934 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 57.7738 | 71.7849 | 41.1172 | 2244.3827 | 19.7663 | [6 empty] | 322.4958 | 251.3956 | 28.3934 | [5 empty] | 92.2513 | 49.3813 | 2244.3827 | [5 empty] | 320.7594 | 249.7431 | 28.6746 | [7 empty] | 92.2218 | 49.0333 | 0.3493 | 2244.3827 | 0.2657 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.51 | 62.7601 | 38.3904 | 2244.3827 | 17.8804 | [6 empty] | 323.9475 | 252.0108 | 35.6366 | [5 empty] | 91.4187 | 46.7852 | 2244.3827 | [5 empty] | 320.1169 | 249.3839 | 36.1217 | [7 empty] | 90.4822 | 46.333 | 1.04 | 2244.3827 | 0.3293 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.0401 | 45.9238 | 37.2473 | 1945.1043 | 15.0857 | [6 empty] | 326.1818 | 252.9578 | 46.7839 | [5 empty] | 90.161 | 42.858 | 2244.3827 | [5 empty] | 322.4467 | 250.7464 | 47.9997 | [7 empty] | 88.7972 | 42.2379 | 1.4982 | 2244.3827 | 0.4004 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.6491 | 23.6254 | 42.1602 | 3383.9783 | 15.2535 | [6 empty] | 329.2954 | 254.2773 | 62.3183 | [5 empty] | 88.4545 | 37.5185 | 2244.3827 | [5 empty] | 327.7418 | 253.3729 | 61.5217 | [7 empty] | 88.1345 | 37.704 | 0.3699 | 2244.3827 | 0.2136 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.1513 | -2.3735 | 51.5569 | 4354.7869 | 22.2727 | [6 empty] | 334.8429 | 256.6284 | 89.9962 | [5 empty] | 85.5397 | 28.3692 | 2244.3827 | [5 empty] | 333.407 | 255.3759 | 89.2574 | [7 empty] | 85.5806 | 28.389 | 0.0454 | 2244.3827 | 0.1121 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.64 | -31.4894 | 60.1498 | 5843.8021 | 24.151 | [6 empty] | 345.5702 | 261.1748 | 143.5172 | [5 empty] | 80.3189 | 11.8795 | 1923.494 | [5 empty] | 343.0345 | 259.2353 | 144.712 | [7 empty] | 79.6967 | 11.1575 | 0.9531 | 1908.3041 | 0.4483 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.3884 | -61.0033 | 58.7988 | 8223.1314 | 20.5145 | [6 empty] | 366.3353 | 269.9753 | 247.1188 | [5 empty] | 71.5211 | -16.2463 | 4322.4578 | [5 empty] | 365.5158 | 268.9675 | 243.9895 | [7 empty] | 72.1396 | -15.6907 | 0.8313 | 4277.6161 | 0.2662 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.7629 | -89.8879 | 42.8592 | 13112.2597 | 15.8189 | [6 empty] | 406.0925 | 286.8248 | 445.4766 | [5 empty] | 58.2332 | -59.7471 | 8024.9276 | [5 empty] | 403.783 | 286.2813 | 439.5347 | [7 empty] | 57.9229 | -58.5343 | 1.2519 | 7898.1765 | 0.28 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 19.9731 | 86.7421 | 40.067 | 2451.3064 | 16.1209 | [6 empty] | 377.6216 | 355.2026 | 38.4924 | [5 empty] | 53.615 | 64.98 | 2244.3827 | [5 empty] | 374.8873 | 352.4012 | 38.5172 | [7 empty] | 53.5668 | 64.6513 | 0.3323 | 2244.3827 | 0.2133 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.4923 | 84.398 | 39.6662 | 2517.8275 | 16.1703 | [6 empty] | 378.4221 | 355.5418 | 42.4862 | [5 empty] | 53.3735 | 63.7711 | 2244.3827 | [5 empty] | 374.4935 | 352.2238 | 43.0623 | [7 empty] | 52.7633 | 63.2798 | 0.7834 | 2244.3827 | 0.2917 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.0868 | 76.2871 | 36.9029 | 1950.7931 | 15.6687 | [6 empty] | 379.8739 | 356.1571 | 49.7293 | [5 empty] | 52.9391 | 61.5952 | 2244.3827 | [5 empty] | 375.7327 | 353.3174 | 50.8539 | [7 empty] | 51.7962 | 61.0555 | 1.2639 | 2244.3827 | 0.3585 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.1405 | 61.0373 | 35.2461 | 3018.2576 | 15.2841 | [6 empty] | 382.1081 | 357.104 | 60.8766 | [5 empty] | 52.2792 | 58.288 | 2244.3827 | [5 empty] | 382.1746 | 356.0123 | 60.0766 | [7 empty] | 53.1357 | 58.2765 | 0.8566 | 2244.3827 | 0.2644 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.7269 | 40.5792 | 38.9484 | 3506.701 | 15.6193 | [6 empty] | 385.2217 | 358.4236 | 76.4111 | [5 empty] | 51.3769 | 53.761 | 2244.3826 | [5 empty] | 383.4946 | 356.4029 | 75.3374 | [7 empty] | 51.6482 | 53.7832 | 0.2722 | 2244.3827 | 0.1488 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.365 | 16.2918 | 47.7555 | 4228.9566 | 17.9459 | [6 empty] | 390.7693 | 360.7747 | 104.0889 | [5 empty] | 49.8169 | 45.9218 | 2619.6395 | [5 empty] | 388.157 | 358.4979 | 104.6547 | [7 empty] | 49.4304 | 45.4774 | 0.589 | 2634.2412 | 0.2304 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.1994 | -11.4151 | 57.1874 | 5333.8399 | 27.1905 | [6 empty] | 401.4966 | 365.3211 | 157.6099 | [5 empty] | 46.9622 | 31.531 | 3076.7642 | [5 empty] | 398.4419 | 363.2208 | 159.0629 | [7 empty] | 46.0753 | 30.9022 | 1.0872 | 3105.6115 | 0.3332 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.2959 | -40.068 | 58.4294 | 6981.4559 | 24.7214 | [6 empty] | 422.2616 | 374.1215 | 261.2116 | [5 empty] | 41.9692 | 6.2074 | 4007.0813 | [5 empty] | 420.9213 | 373.5841 | 261.5584 | [7 empty] | 41.4202 | 6.091 | 0.5612 | 4020.3762 | 0.16 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0136 | -68.8047 | 45.9458 | 9787.6519 | 18.4625 | [6 empty] | 462.0188 | 390.9711 | 459.5693 | [5 empty] | 33.9693 | -34.8524 | 6229.3563 | [5 empty] | 459.8745 | 389.4243 | 454.8942 | [7 empty] | 34.0407 | -34.2128 | 0.6435 | 6186.9772 | 0.2345 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.0198 | 99.0531 | 28.1608 | 1902.0392 | 7.6648 | [6 empty] | 484.6993 | 554.6031 | 65.4747 | [5 empty] | 7.9616 | 84.2909 | 1941.0392 | [5 empty] | 486.5592 | 556.4658 | 65.7626 | [7 empty] | 8.0893 | 84.3666 | 0.1484 | 1941.3653 | 0.0824 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.0892 | 96.9071 | 27.533 | 1890.3183 | 7.649 | [6 empty] | 485.4998 | 554.9423 | 69.4685 | [5 empty] | 7.8723 | 83.3457 | 1933.5936 | [5 empty] | 486.869 | 556.4445 | 70.436 | [7 empty] | 7.8391 | 83.247 | 0.1042 | 1932.0728 | 0.0871 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -15.9881 | 89.652 | 25.0169 | 1854.5946 | 7.8039 | [6 empty] | 486.9515 | 555.5576 | 76.7116 | [5 empty] | 7.7112 | 81.6401 | 1920.7183 | [5 empty] | 488.069 | 556.8463 | 77.0893 | [7 empty] | 7.6937 | 81.6681 | 0.033 | 1920.3022 | 0.0525 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -16.9006 | 75.9338 | 24.5626 | 3210.0559 | 9.443 | [6 empty] | 489.1858 | 556.5045 | 87.8589 | [5 empty] | 7.4653 | 79.0365 | 1902.2711 | [5 empty] | 489.2961 | 557.2014 | 88.8683 | [7 empty] | 7.1228 | 78.9063 | 0.3664 | 1899.8199 | 0.1388 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -17.8848 | 57.2462 | 30.9348 | 3586.3762 | 12.7385 | [6 empty] | 492.2994 | 557.8241 | 103.3934 | [5 empty] | 7.1266 | 75.4504 | 1878.8383 | [5 empty] | 492.5538 | 558.8503 | 104.9289 | [7 empty] | 6.6702 | 75.2476 | 0.4994 | 1875.7065 | 0.1915 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.7619 | 34.809 | 42.6764 | 4138.1248 | 17.2317 | [6 empty] | 497.8469 | 560.1752 | 131.0712 | [5 empty] | 6.5343 | 69.1801 | 3012.8283 | [5 empty] | 498.3191 | 560.8254 | 132.4802 | [7 empty] | 6.3718 | 68.939 | 0.2907 | 3019.7908 | 0.114 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.1397 | 8.7236 | 55.0429 | 4970.5138 | 23.2517 | [6 empty] | 508.5742 | 564.7216 | 184.5922 | [5 empty] | 5.428 | 57.4679 | 3260.364 | [5 empty] | 507.5924 | 564.818 | 187.0272 | [7 empty] | 4.6803 | 57.0332 | 0.8649 | 3278.0083 | 0.3296 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.27 | -18.7993 | 60.3024 | 6162.9969 | 31.7943 | [6 empty] | 529.3393 | 573.522 | 288.1939 | [5 empty] | 3.4208 | 36.2165 | 3785.7904 | [5 empty] | 528.2474 | 573.2833 | 289.7715 | [7 empty] | 2.857 | 35.9304 | 0.6322 | 3800.0293 | 0.2805 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.6041 | -47.0004 | 52.1535 | 7993.6709 | 19.5636 | [6 empty] | 569.0965 | 590.3716 | 486.5516 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | [5 empty] | 567.822 | 590.3932 | 487.3696 | [7 empty] | -0.6464 | -0.0644 | 0.6496 | 5012.4759 | 0.5724 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.2735 | 1.6741 | 22.4448 | 3657.8307 | 18.5229 | [6 empty] | 33.7481 | 30.4723 | 16.2886 | [5 empty] | 14.486 | 7.0662 | 3424.3582 | [5 empty] | 33.7946 | 30.3469 | 16.3635 | [7 empty] | 14.8403 | 6.8472 | 0.4166 | 3424.6961 | 0.4251 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.0652 | -6.4581 | 21.8172 | 4595.3999 | 24.5916 | [6 empty] | 139.3855 | 116.939 | 56.4485 | [5 empty] | 41.0269 | 14.7874 | 1852.5438 | [5 empty] | 138.0806 | 116.3621 | 56.8986 | [7 empty] | 39.9954 | 14.4946 | 1.0723 | 3017.0423 | 0.3212 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.3386 | -15.6543 | 23.9335 | 5158.8998 | 26.4017 | [6 empty] | 100.391 | 85.5646 | 49.9513 | [5 empty] | 30.7721 | 8.1412 | 3423.8952 | [5 empty] | 99.1172 | 84.795 | 50.1964 | [7 empty] | 29.9081 | 7.7793 | 0.9367 | 3468.7332 | 0.3862 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.4426 | 53.7761 | 29.2869 | 3416.9949 | 23.4238 | [6 empty] | 65.6154 | 84.0783 | 20.0794 | [5 empty] | -11.5425 | 33.26 | 3278.9035 | [5 empty] | 66.6922 | 84.157 | 19.8026 | [7 empty] | -9.8616 | 33.2447 | 1.681 | 3242.0633 | 0.8076 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -51.9055 | -44.8996 | 49.4536 | 14614.3923 | 26.161 | [6 empty] | 67.9183 | 83.2153 | 84.6339 | [5 empty] | -20.8277 | -6.431 | 6531.7677 | [5 empty] | 67.853 | 83.1032 | 84.6721 | [7 empty] | -20.8071 | -6.5118 | 0.0833 | 6542.6757 | 0.0657 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.9719 | -82.8686 | 46.0493 | 32286.0784 | 25.2871 | [6 empty] | 98.0625 | 83.7106 | 140.5623 | [5 empty] | 6.8197 | -36.9074 | 11154.9961 | [5 empty] | 98.2085 | 84.04 | 138.0447 | [7 empty] | 7.2007 | -35.6624 | 1.302 | 10629.2009 | 0.508 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.202 | 16.4402 | 17.3125 | 4479.9752 | 19.1958 | [6 empty] | 33.117 | 39.1332 | 18.0424 | [5 empty] | -5.0986 | 13.7576 | 3824.1354 | [5 empty] | 32.8343 | 39.0934 | 18.3152 | [7 empty] | -5.7632 | 13.5559 | 0.6946 | 3864.8837 | 0.5542 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 112.8577 | -0.837 | 43.5426 | 2244.3827 | 21.5444 | [6 empty] | 102.4356 | 67.2133 | 25.9059 | [5 empty] | 70.9312 | 10.9154 | 2244.3827 | [5 empty] | 101.4189 | 66.5883 | 25.4266 | [7 empty] | 70.6279 | 11.0436 | 0.3292 | 2244.3827 | 0.2162 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.2174 | 43.5079 | 45.0203 | 4580.6474 | 20.4089 | [6 empty] | 96.7299 | 149.3737 | 44.8531 | [5 empty] | -39.2402 | 41.5363 | 3744.8936 | [5 empty] | 96.7652 | 148.6996 | 44.6842 | [7 empty] | -38.6211 | 41.3621 | 0.6432 | 3738.8669 | 0.2132 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.3686 | -100.6033 | 59.7595 | 4.391e+18 | 22.5646 | [6 empty] | 52.9206 | 48.6244 | 110.5478 | [5 empty] | -8.564 | -42.7068 | 465316.8507 | [5 empty] | 52.3945 | 48.4692 | 108.4359 | [7 empty] | -8.6956 | -41.7437 | 0.972 | 136538.9935 | 0.2104 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.4526 | -3.8266 | 40.8854 | 2244.3827 | 16.4716 | [6 empty] | 28.8213 | 22.252 | 13.0602 | [5 empty] | 23.1515 | 3.0609 | 3041.0753 | [5 empty] | 27.9019 | 21.7892 | 13.5327 | [7 empty] | 21.5164 | 2.3155 | 1.797 | 3239.2342 | 0.9255 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.4101 | 31.4155 | 46.4379 | 4726.0855 | 24.6492 | [6 empty] | 37.967 | 55.2399 | 21.9476 | [5 empty] | -22.0511 | 21.4638 | 3969.5811 | [5 empty] | 38.0573 | 54.9634 | 22.3683 | [7 empty] | -21.5804 | 20.9017 | 0.7331 | 3990.7437 | 0.3543 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.8651 | -77.8615 | 55.3209 | 4.391e+18 | 16.063 | [6 empty] | 22.4182 | 20.7173 | 41.5719 | [5 empty] | -3.8015 | -23.1314 | 24562.8214 | [5 empty] | 22.328 | 20.7469 | 41.1137 | [7 empty] | -3.9054 | -22.7235 | 0.421 | 22989.9616 | 0.2247 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 82.6739 | 37.3601 | 17.2528 | 2244.3827 | 14.7521 | [6 empty] | 245.1438 | 172.4035 | 34.0132 | [5 empty] | 99.1824 | 32.3475 | 2244.3827 | [5 empty] | 241.3659 | 170.0674 | 34.8063 | [7 empty] | 97.8174 | 31.6865 | 1.5167 | 2244.3827 | 0.5248 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.7266 | -80.5889 | 53.6819 | 31966.2632 | 25.5627 | [6 empty] | 73.569 | 56.9186 | 88.0203 | [5 empty] | 18.3018 | -28.1369 | 8619.1048 | [5 empty] | 73.8852 | 57.1109 | 85.7901 | [7 empty] | 19.1984 | -26.865 | 1.5561 | 8193.771 | 0.6574

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*