## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.2328 | -0.4703 | 0.6274 | 24710.7137 | 1.0324 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | [5 empty] | 0.1191 | 0.0492 | 5799.2404 | 47.9902 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5232 | 0.9945 | [7 empty] | -0.2412 | -0.4912 | 0.6494 | 24163.774 | 1.0668 | 47.9902 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.2334 | -0.4702 | 0.6277 | 24774.7079 | 1.0331 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5234 | 0.5234 | 0.5234 | [5 empty] | 0.1191 | 0.0492 | 5799.4352 | 47.9997 |  |  |  |  | 0.4867 | 0.5231 | 0.9944 | [7 empty] | -0.2416 | -0.4912 | 0.6497 | 24215.6007 | 1.0674 | 47.9798 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.2336 | -0.4709 | 0.6284 | 24616.786 | 1.034 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5239 | 0.524 | 0.524 | [5 empty] | 0.1191 | 0.0492 | 5800.1347 | 48.0339 |  |  |  |  | 0.4868 | 0.523 | 0.994 | [7 empty] | -0.2411 | -0.4909 | 0.6492 | 24160.5137 | 1.0664 | 47.9768 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.2332 | -0.4714 | 0.6286 | 24713.8241 | 1.0344 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5249 | 0.525 | 0.5251 | [5 empty] | 0.1191 | 0.0492 | 5801.4185 | 48.0968 |  |  |  |  | 0.4882 | 0.5246 | 0.9982 | [7 empty] | -0.2426 | -0.4936 | 0.6522 | 24341.8193 | 1.0717 | 48.0754 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.2335 | -0.4714 | 0.6288 | 24434.5666 | 1.0343 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5264 | 0.5265 | 0.5268 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5803.3307 | 48.1908 |  |  |  |  | 0.4975 | 0.5302 | 0.9939 | [7 empty] | -0.2258 | -0.4848 | 0.6357 | 21933.2129 | 1.0397 | 48.4136 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.2337 | -0.4721 | 0.6295 | 24312.7465 | 1.0352 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5284 | 0.5286 | 0.5291 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5805.8984 | 48.3175 |  |  |  |  | 0.4982 | 0.5316 | 0.9958 | [7 empty] | -0.2278 | -0.4852 | 0.6371 | 21897.5482 | 1.042 | 48.4944 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.234 | -0.4732 | 0.6304 | 24157.315 | 1.0366 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5309 | 0.5313 | 0.532 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5809.1374 | 48.4783 |  |  |  |  | 0.495 | 0.532 | 1.0143 | [7 empty] | -0.2469 | -0.5027 | 0.6622 | 24678.175 | 1.0883 | 48.5185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2321 | -0.478 | 0.6334 | 23608.4416 | 1.0399 | 47.3201 | [5 empty] | 0.534 | 0.5345 | 0.5355 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5813.054 | 48.6741 |  |  |  |  | 0.4953 | 0.5319 | 1.0145 | [7 empty] | -0.246 | -0.503 | 0.662 | 24689.0112 | 1.0878 | 48.5135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2323 | -0.4779 | 0.6335 | 23596.714 | 1.0401 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5377 | 0.5384 | 0.5397 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5817.6466 | 48.9057 |  |  |  |  | 0.4985 | 0.5352 | 1.0192 | [7 empty] | -0.2466 | -0.5045 | 0.6635 | 24417.0089 | 1.0898 | 48.7155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.2334 | -0.479 | 0.635 | 23191.8279 | 1.042 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5419 | 0.5429 | 0.5446 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5822.9065 | 49.1735 |  |  |  |  | 0.5123 | 0.5461 | 1.0077 | [7 empty] | -0.226 | -0.4825 | 0.6338 | 20195.3066 | 1.0334 | 49.3662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.2302 | -0.4847 | 0.638 | 23090.5756 | 1.0461 | 47.9026 | [5 empty] | 0.5468 | 0.548 | 0.5502 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5828.8184 | 49.4779 |  |  |  |  | 0.514 | 0.5503 | 1.0436 | [7 empty] | -0.2468 | -0.5148 | 0.6722 | 23660.2204 | 1.1023 | 49.6109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.2209 | -0.4885 | 0.6361 | 21661.5349 | 1.0396 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5523 | 0.5538 | 0.5565 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5835.3616 | 49.8192 |  |  |  |  | 0.5362 | 0.5692 | 1.0338 | [7 empty] | -0.2212 | -0.4863 | 0.6344 | 18617.0353 | 1.0302 | 50.7184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.2203 | -0.489 | 0.6362 | 21662.582 | 1.0399 | 48.6934 | [5 empty] | 0.5584 | 0.5603 | 0.5635 | [5 empty] | 0.119 | 0.0492 | 5842.51 | 50.1973 |  |  |  |  | 0.5464 | 0.5773 | 1.0366 | [7 empty] | -0.2107 | -0.4816 | 0.6248 | 17610.4756 | 1.0119 | 51.1818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.2203 | -0.4845 | 0.6324 | 19986.8486 | 1.0304 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5652 | 0.5674 | 0.5713 | [5 empty] | 0.1189 | 0.0492 | 5850.2331 | 50.6121 |  |  |  |  | 0.555 | 0.5893 | 1.0457 | [7 empty] | -0.2185 | -0.4773 | 0.6253 | 16897.9617 | 1.0111 | 51.8688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.2193 | -0.4848 | 0.632 | 19969.1143 | 1.0299 | 49.5171 | [5 empty] | 0.5726 | 0.5752 | 0.5798 | [5 empty] | 0.1189 | 0.0492 | 5858.4967 | 51.0635 |  |  |  |  | 0.564 | 0.5978 | 1.0559 | [7 empty] | -0.2158 | -0.4794 | 0.6257 | 16562.7555 | 1.0104 | 52.3437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.218 | -0.4872 | 0.6334 | 19549.3698 | 1.031 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5807 | 0.5837 | 0.5891 | [5 empty] | 0.1189 | 0.0492 | 5867.2634 | 51.5512 |  |  |  |  | 0.5801 | 0.6196 | 1.0826 | [7 empty] | -0.2331 | -0.4825 | 0.6376 | 16054.4292 | 1.0295 | 53.5594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.219 | -0.4938 | 0.6395 | 18434.4478 | 1.0379 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5895 | 0.593 | 0.5991 | [5 empty] | 0.1189 | 0.0491 | 5876.4932 | 52.0747 |  |  |  |  | 0.6265 | 0.6565 | 1.0591 | [7 empty] | -0.1676 | -0.419 | 0.5489 | 12319.575 | 0.8717 | 55.5497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2205 | -0.4938 | 0.6402 | 18467.1238 | 1.0394 | 51.2726 | [5 empty] | 0.599 | 0.6029 | 0.6099 | [5 empty] | 0.1189 | 0.0491 | 5886.1443 | 52.6335 |  |  |  |  | 0.6267 | 0.6761 | 1.1647 | [7 empty] | -0.2673 | -0.5063 | 0.6764 | 15452.9535 | 1.0936 | 56.5793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.2267 | -0.4991 | 0.6481 | 18027.7211 | 1.0508 | 52.1232 | [5 empty] | 0.6091 | 0.6136 | 0.6215 | [5 empty] | 0.1188 | 0.0491 | 5896.1735 | 53.227 |  |  |  |  | 0.6211 | 0.6646 | 1.1503 | [7 empty] | -0.2484 | -0.5054 | 0.6651 | 15554.8333 | 1.0722 | 55.9762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.2264 | -0.5029 | 0.6511 | 17630.1396 | 1.0545 | 52.7388 | [5 empty] | 0.62 | 0.625 | 0.6339 | [5 empty] | 0.1188 | 0.0491 | 5906.5371 | 53.8547 |  |  |  |  | 0.6875 | 0.7216 | 1.1329 | [7 empty] | -0.173 | -0.4249 | 0.5566 | 11534.4912 | 0.8816 | 58.9062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.2338 | -0.5128 | 0.6634 | 16909.4954 | 1.0719 | 54.2653 | [5 empty] | 0.6315 | 0.6372 | 0.6472 | [5 empty] | 0.1188 | 0.0491 | 5917.1911 | 54.5157 |  |  |  |  | 0.7035 | 0.7429 | 1.1553 | [7 empty] | -0.187 | -0.4233 | 0.5628 | 11340.8427 | 0.8918 | 59.9643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.242 | -0.5187 | 0.6727 | 16436.3834 | 1.0855 | 55.3649 | [5 empty] | 0.6438 | 0.6501 | 0.6612 | [5 empty] | 0.1188 | 0.0491 | 5928.0921 | 55.2094 |  |  |  |  | 0.7085 | 0.752 | 1.1692 | [7 empty] | -0.2013 | -0.4268 | 0.5735 | 11383.8498 | 0.9102 | 60.4126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.2432 | -0.5241 | 0.6779 | 16041.8414 | 1.0922 | 56.2376 | [5 empty] | 0.6568 | 0.6638 | 0.6761 | [5 empty] | 0.1188 | 0.0491 | 5939.1973 | 55.9348 |  |  |  |  | 0.7335 | 0.7782 | 1.1976 | [7 empty] | -0.2014 | -0.4278 | 0.5744 | 11118.7761 | 0.9108 | 61.6784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.2433 | -0.5239 | 0.6777 | 16043.4437 | 1.092 | 56.224 | [5 empty] | 0.6705 | 0.6782 | 0.6918 | [5 empty] | 0.1187 | 0.0491 | 5950.4651 | 56.6912 |  |  |  |  | 0.7334 | 0.7779 | 1.1977 | [7 empty] | -0.2009 | -0.4283 | 0.5745 | 11127.2938 | 0.9099 | 61.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.2435 | -0.5283 | 0.6816 | 15681.4671 | 1.0967 | 57.0194 | [5 empty] | 0.6849 | 0.6934 | 0.7083 | [5 empty] | 0.1187 | 0.0491 | 5961.8559 | 57.4777 |  |  |  |  | 0.7494 | 0.7923 | 1.2176 | [7 empty] | -0.1955 | -0.4346 | 0.5768 | 11051.433 | 0.9116 | 62.3513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.2438 | -0.5335 | 0.6861 | 15335.6506 | 1.1024 | 57.8697 | [5 empty] | 0.7001 | 0.7094 | 0.7257 | [5 empty] | 0.1187 | 0.0491 | 5973.3314 | 58.2933 |  |  |  |  | 0.7801 | 0.8314 | 1.2586 | [7 empty] | -0.217 | -0.4317 | 0.5863 | 10764.0013 | 0.9304 | 64.1757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.2437 | -0.5397 | 0.6913 | 14833.6374 | 1.1082 | 59.0939 | [5 empty] | 0.7161 | 0.7262 | 0.744 | [5 empty] | 0.1186 | 0.049 | 5984.8555 | 59.1372 |  |  |  |  | 0.8472 | 0.8776 | 1.2047 | [7 empty] | -0.0873 | -0.3193 | 0.422 | 8777.6747 | 0.6622 | 66.266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.2443 | -0.543 | 0.6944 | 14576.1454 | 1.112 | 59.786 | [5 empty] | 0.7328 | 0.7438 | 0.7631 | [5 empty] | 0.1186 | 0.049 | 5996.3944 | 60.0083 |  |  |  |  | 0.8234 | 0.8657 | 1.3079 | [7 empty] | -0.1875 | -0.4507 | 0.5861 | 10601.7659 | 0.9233 | 65.7363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.2455 | -0.5517 | 0.7024 | 14185.7677 | 1.1227 | 61.1101 | [5 empty] | 0.7502 | 0.7621 | 0.7831 | [5 empty] | 0.1186 | 0.049 | 6007.9168 | 60.9058 |  |  |  |  | 0.8233 | 0.8656 | 1.3082 | [7 empty] | -0.1877 | -0.4511 | 0.5865 | 10608.7635 | 0.9226 | 65.7316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.2457 | -0.554 | 0.7045 | 13972.1659 | 1.1249 | 61.7185 | [5 empty] | 0.7684 | 0.7813 | 0.8039 | [5 empty] | 0.1186 | 0.049 | 6019.3935 | 61.8287 |  |  |  |  | 0.8472 | 0.8862 | 1.3406 | [7 empty] | -0.1785 | -0.4649 | 0.5936 | 10585.8026 | 0.9336 | 66.651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.2468 | -0.5616 | 0.7116 | 13625.0734 | 1.1341 | 63.003 | [5 empty] | 0.7874 | 0.8013 | 0.8257 | [5 empty] | 0.1185 | 0.049 | 6030.7979 | 62.7761 |  |  |  |  | 0.938 | 0.9623 | 1.2978 | [7 empty] | -0.053 | -0.3258 | 0.4122 | 8476.3259 | 0.6546 | 69.9314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.2469 | -0.5668 | 0.7161 | 13405.4308 | 1.14 | 63.8635 | [5 empty] | 0.8072 | 0.8221 | 0.8483 | [5 empty] | 0.1185 | 0.049 | 6042.1059 | 63.7469 |  |  |  |  | 0.938 | 0.9623 | 1.2982 | [7 empty] | -0.0531 | -0.3263 | 0.4127 | 8480.4429 | 0.6524 | 69.9298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.2464 | -0.5738 | 0.7218 | 13081.4824 | 1.1471 | 65.1453 | [5 empty] | 0.8277 | 0.8437 | 0.8718 | [5 empty] | 0.1185 | 0.049 | 6053.2959 | 64.7404 |  |  |  |  | 0.9661 | 0.9896 | 1.3155 | [7 empty] | -0.0393 | -0.3125 | 0.3944 | 8280.5694 | 0.6266 | 71.0692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.2478 | -0.5787 | 0.7267 | 12893.8639 | 1.1537 | 66.0137 | [5 empty] | 0.8491 | 0.8661 | 0.8962 | [5 empty] | 0.1185 | 0.049 | 6064.3482 | 65.7555 |  |  |  |  | 0.9363 | 0.9889 | 1.4539 | [7 empty] | -0.2089 | -0.4665 | 0.6106 | 10064.1085 | 0.9581 | 71.042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.2486 | -0.5873 | 0.7345 | 12565.308 | 1.164 | 67.5723 | [5 empty] | 0.8712 | 0.8894 | 0.9215 | [5 empty] | 0.1184 | 0.049 | 6075.2459 | 66.7913 |  |  |  |  | 0.9472 | 1.0139 | 1.4786 | [7 empty] | -0.2512 | -0.4594 | 0.6285 | 10006.6185 | 0.9945 | 72.0648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.2493 | -0.588 | 0.7355 | 12581.5344 | 1.1655 | 67.5744 | [5 empty] | 0.8941 | 0.9135 | 0.9477 | [5 empty] | 0.1184 | 0.049 | 6085.9739 | 67.8471 |  |  |  |  | 1.0355 | 1.0752 | 1.4042 | [7 empty] | -0.0781 | -0.3033 | 0.4034 | 8133.4899 | 0.6311 | 74.5173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.2484 | -0.5947 | 0.7408 | 12362.5344 | 1.1726 | 68.6994 | [5 empty] | 0.9178 | 0.9385 | 0.9749 | [5 empty] | 0.1184 | 0.0489 | 6096.5194 | 68.9218 |  |  |  |  | 1.0641 | 1.1082 | 1.4278 | [7 empty] | -0.0812 | -0.2873 | 0.391 | 7987.8152 | 0.6126 | 75.8033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.2493 | -0.6095 | 0.7542 | 11991.8329 | 1.1913 | 70.9811 | [5 empty] | 0.9423 | 0.9643 | 1.003 | [5 empty] | 0.1184 | 0.0489 | 6106.8715 | 70.0147 |  |  |  |  | 1.0956 | 1.1429 | 1.4645 | [7 empty] | -0.0857 | -0.2858 | 0.392 | 7933.9579 | 0.6154 | 77.1272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.2514 | -0.6191 | 0.7636 | 11773.7961 | 1.2046 | 72.4917 | [5 empty] | 0.9676 | 0.9909 | 1.0319 | [5 empty] | 0.1183 | 0.0489 | 6117.0208 | 71.125 |  |  |  |  | 1.1307 | 1.1756 | 1.5304 | [7 empty] | -0.0878 | -0.3249 | 0.4269 | 8101.1193 | 0.6701 | 78.3537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.251 | -0.6173 | 0.7618 | 11763.4656 | 1.2014 | 72.4231 | [5 empty] | 0.9938 | 1.0184 | 1.0619 | [5 empty] | 0.1183 | 0.0489 | 6126.96 | 72.2517 |  |  |  |  | 1.1309 | 1.1756 | 1.5308 | [7 empty] | -0.0876 | -0.3254 | 0.4272 | 8102.9674 | 0.6661 | 78.3561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.2514 | -0.6268 | 0.7702 | 11565.5788 | 1.2134 | 73.8713 | [5 empty] | 1.0207 | 1.0468 | 1.0927 | [5 empty] | 0.1183 | 0.0489 | 6136.683 | 73.3943 |  |  |  |  | 1.1431 | 1.1986 | 1.564 | [7 empty] | -0.1249 | -0.3319 | 0.4518 | 8172.9443 | 0.7034 | 79.2032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.2499 | -0.6366 | 0.7782 | 11378.251 | 1.2249 | 75.3156 | [5 empty] | 1.0485 | 1.076 | 1.1245 | [5 empty] | 0.1183 | 0.0489 | 6146.1853 | 74.5518 |  |  |  |  | 1.1432 | 1.199 | 1.5639 | [7 empty] | -0.1254 | -0.331 | 0.4514 | 8168.675 | 0.6993 | 79.2177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.2515 | -0.6457 | 0.7869 | 11199.169 | 1.2372 | 76.8005 | [5 empty] | 1.0771 | 1.1061 | 1.1572 | [5 empty] | 0.1183 | 0.0489 | 6155.4636 | 75.7236 |  |  |  |  | 1.1727 | 1.2301 | 1.597 | [7 empty] | -0.1255 | -0.3304 | 0.4508 | 8113.3698 | 0.6982 | 80.3514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.2518 | -0.6541 | 0.7944 | 11069.3822 | 1.2482 | 78.0058 | [5 empty] | 1.1065 | 1.1371 | 1.1909 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 6164.5158 | 76.9089 |  |  |  |  | 1.2126 | 1.266 | 1.632 | [7 empty] | -0.1038 | -0.328 | 0.4374 | 8006.1425 | 0.6762 | 81.6393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.2514 | -0.6619 | 0.8011 | 10940.6701 | 1.258 | 79.1925 | [5 empty] | 1.1368 | 1.169 | 1.2256 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 6173.3408 | 78.1072 |  |  |  |  | 1.3444 | 1.3631 | 1.574 | [7 empty] | 0.122 | -0.1396 | 0.1885 | 6816.0134 | 0.3973 | 85.0065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.253 | -0.6708 | 0.8097 | 10826.917 | 1.2706 | 80.4324 | [5 empty] | 1.1679 | 1.2017 | 1.2612 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 6181.9384 | 79.3176 |  |  |  |  | 1.344 | 1.3625 | 1.5738 | [7 empty] | 0.1227 | -0.1404 | 0.1893 | 6818.0153 | 0.3899 | 84.9844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.2536 | -0.6787 | 0.8171 | 10713.7057 | 1.2814 | 81.6285 | [5 empty] | 1.1998 | 1.2353 | 1.2977 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0488 | 6190.3095 | 80.5397 |  |  |  |  | 1.314 | 1.3751 | 1.7688 | [7 empty] | -0.1212 | -0.3504 | 0.4655 | 7993.4054 | 0.7199 | 85.41 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.2537 | -0.6871 | 0.8246 | 10611.3946 | 1.2926 | 82.8007 | [5 empty] | 1.2326 | 1.2698 | 1.3352 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 6198.4553 | 81.7727 |  |  |  |  | 1.3532 | 1.4134 | 1.8174 | [7 empty] | -0.1153 | -0.3605 | 0.4712 | 7979.9611 | 0.7288 | 86.6906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.2547 | -0.6945 | 0.8316 | 10508.5924 | 1.3027 | 83.9615 | [5 empty] | 1.2662 | 1.3052 | 1.3737 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 6206.3778 | 83.0161 |  |  |  |  | 1.4756 | 1.5062 | 1.6915 | [7 empty] | 0.127 | -0.0888 | 0.1379 | 6624.3443 | 0.3181 | 89.7053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.2523 | -0.6853 | 0.8223 | 10208.2878 | 1.2847 | 85.6358 | [5 empty] | 1.3007 | 1.3415 | 1.4132 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 6214.0799 | 84.2693 |  |  |  |  | 1.4756 | 1.5061 | 1.6918 | [7 empty] | 0.1271 | -0.0893 | 0.1384 | 6625.8171 | 0.3054 | 89.7041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.2539 | -0.6881 | 0.8255 | 10069.6259 | 1.2879 | 86.984 | [5 empty] | 1.336 | 1.3787 | 1.4536 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 6221.5643 | 85.5318 |  |  |  |  | 1.4877 | 1.5232 | 1.7353 | [7 empty] | 0.0987 | -0.1196 | 0.1696 | 6745.9967 | 0.3224 | 90.2439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.2539 | -0.6881 | 0.8254 | 10071.231 | 1.2874 | 86.9695 | [5 empty] | 1.3722 | 1.4168 | 1.4951 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 6228.8348 | 86.8031 |  |  |  |  | 1.5263 | 1.5646 | 1.7809 | [7 empty] | 0.0955 | -0.12 | 0.1703 | 6743.6533 | 0.3213 | 91.5448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.2521 | -0.6734 | 0.8115 | 9753.7349 | 1.2612 | 88.9375 | [5 empty] | 1.4093 | 1.4558 | 1.5375 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 6235.895 | 88.0826 |  |  |  |  | 1.4901 | 1.5576 | 1.9818 | [7 empty] | -0.1201 | -0.3707 | 0.4824 | 7864.0751 | 0.74 | 91.3246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.2266 | -0.7121 | 0.8353 | 9704.8507 | 1.3091 | 91.2712 | [5 empty] | 1.4472 | 1.4957 | 1.5809 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 6242.7492 | 89.3699 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6362 | 1.869 | [7 empty] | 0.1099 | -0.1356 | 0.1846 | 6762.2585 | 0.3608 | 93.7386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.195 | -0.744 | 0.8523 | 9734.5034 | 1.3546 | 92.2276 | [5 empty] | 1.486 | 1.5365 | 1.6253 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 6249.4016 | 90.6646 |  |  |  |  | 1.6169 | 1.6724 | 1.9125 | [7 empty] | 0.046 | -0.1334 | 0.1959 | 6814.715 | 0.3219 | 94.8256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.1953 | -0.7433 | 0.8518 | 9731.9026 | 1.3528 | 92.2183 | [5 empty] | 1.5257 | 1.5782 | 1.6707 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 6255.8568 | 91.9661 |  |  |  |  | 1.6171 | 1.6722 | 1.9132 | [7 empty] | 0.047 | -0.1348 | 0.1968 | 6817.4257 | 0.3141 | 94.8201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.1938 | -0.7665 | 0.8729 | 9578.9582 | 1.3894 | 95.2094 | [5 empty] | 1.5662 | 1.6209 | 1.7171 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 6262.1194 | 93.274 |  |  |  |  | 1.6748 | 1.7399 | 1.9566 | [7 empty] | 0.0405 | -0.0931 | 0.1616 | 6699.7957 | 0.261 | 96.8103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.2286 | -0.7737 | 0.8925 | 9394.6399 | 1.4047 | 98.5377 | [5 empty] | 1.6076 | 1.6645 | 1.7645 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0488 | 6268.1942 | 94.588 |  |  |  |  | 1.7171 | 1.7841 | 1.9979 | [7 empty] | 0.0455 | -0.0845 | 0.1517 | 6668.128 | 0.2473 | 98.085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.2521 | -0.7634 | 0.8925 | 9265.9811 | 1.3927 | 100.0627 | [5 empty] | 1.6499 | 1.709 | 1.8129 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 6274.0861 | 95.9077 |  |  |  |  | 1.7168 | 1.7835 | 1.9977 | [7 empty] | 0.046 | -0.0851 | 0.1519 | 6669.2502 | 0.236 | 98.0696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.2528 | -0.7665 | 0.8956 | 9281.5076 | 1.3953 | 100.0609 | [5 empty] | 1.6931 | 1.7544 | 1.8623 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 6279.7999 | 97.2326 |  |  |  |  | 1.7168 | 1.784 | 1.9983 | [7 empty] | 0.0443 | -0.085 | 0.1526 | 6670.4925 | 0.2304 | 98.0825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.2516 | -0.775 | 0.9028 | 9230.718 | 1.407 | 101.2317 | [5 empty] | 1.7371 | 1.8008 | 1.9128 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 6285.3405 | 98.5625 |  |  |  |  | 1.7924 | 1.8745 | 2.0846 | [7 empty] | 0.0143 | -0.0649 | 0.1537 | 6639.7811 | 0.2495 | 100.6311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.223 | -0.8052 | 0.9194 | 9219.864 | 1.4491 | 102.5851 | [5 empty] | 1.7821 | 1.8481 | 1.9643 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 6290.7128 | 99.8969 |  |  |  |  | 1.8343 | 1.9154 | 2.1262 | [7 empty] | 0.0266 | -0.0624 | 0.1439 | 6620.6337 | 0.2285 | 101.7576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.1941 | -0.8524 | 0.9536 | 9174.3842 | 1.5292 | 105.4099 | [5 empty] | 1.8279 | 1.8964 | 2.0167 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 6295.9216 | 101.2356 |  |  |  |  | 1.8344 | 1.9155 | 2.1261 | [7 empty] | 0.027 | -0.0623 | 0.1434 | 6619.8658 | 0.2218 | 101.7591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.1932 | -0.8541 | 0.9549 | 9177.8214 | 1.5295 | 105.4363 | [5 empty] | 1.8747 | 1.9456 | 2.0702 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6300.9719 | 102.5783 |  |  |  |  | 1.834 | 1.9157 | 2.1255 | [7 empty] | 0.025 | -0.0608 | 0.1435 | 6618.0273 | 0.2241 | 101.766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.1903 | -0.8659 | 0.9651 | 9132.7843 | 1.5488 | 106.7229 | [5 empty] | 1.9223 | 1.9957 | 2.1248 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6305.8683 | 103.9246 |  |  |  |  | 2.0185 | 2.0538 | 2.0538 | [7 empty] | 0.3411 | 0.2089 | 0.2748 | 5854.3552 | 0.4751 | 105.4564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.2162 | -0.8475 | 0.9564 | 8980.1708 | 1.5143 | 108.5413 | [5 empty] | 1.9709 | 2.0468 | 2.1803 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6310.6157 | 105.2743 |  |  |  |  | 1.9907 | 2.0656 | 2.3285 | [7 empty] | 0.0534 | -0.1187 | 0.1794 | 6713.6521 | 0.2781 | 105.7665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.2239 | -0.8657 | 0.9761 | 8970.943 | 1.5438 | 109.9215 | [5 empty] | 2.0203 | 2.0988 | 2.237 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6315.2184 | 106.627 |  |  |  |  | 1.9899 | 2.0645 | 2.3275 | [7 empty] | 0.054 | -0.1193 | 0.1797 | 6714.5798 | 0.28 | 105.7357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.2521 | -0.8495 | 0.9714 | 8837.8464 | 1.5187 | 111.8305 | [5 empty] | 2.0707 | 2.1518 | 2.2946 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6319.6813 | 107.9826 |  |  |  |  | 2.1028 | 2.159 | 2.3878 | [7 empty] | 0.1592 | -0.0741 | 0.1296 | 6532.1603 | 0.2981 | 108.1638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.2441 | -0.8629 | 0.9808 | 8794.9334 | 1.5384 | 113.2388 | [5 empty] | 2.122 | 2.2058 | 2.3533 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6324.0086 | 109.3407 |  |  |  |  | 2.1809 | 2.2243 | 2.4459 | [7 empty] | 0.2233 | -0.0644 | 0.1547 | 6466.817 | 0.4124 | 109.8004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.2484 | -0.8529 | 0.9731 | 8766.9171 | 1.5193 | 113.2514 | [5 empty] | 2.1741 | 2.2607 | 2.413 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6328.2047 | 110.7012 |  |  |  |  | 2.1809 | 2.2243 | 2.4453 | [7 empty] | 0.2235 | -0.0635 | 0.1541 | 6465.0639 | 0.4121 | 109.802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.2518 | -0.9175 | 1.0344 | 8909.5613 | 1.6253 | 114.505 | [5 empty] | 2.2272 | 2.3166 | 2.4738 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6332.2739 | 112.0637 |  |  |  |  | 2.2764 | 2.3158 | 2.4566 | [7 empty] | 0.3042 | 0.0482 | 0.1865 | 6212.899 | 0.4595 | 112.0445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.2465 | -0.9222 | 1.0369 | 8845.5345 | 1.6315 | 115.8103 | [5 empty] | 2.2812 | 2.3734 | 2.5356 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6336.2202 | 113.4282 |  |  |  |  | 2.3071 | 2.3877 | 2.6897 | [7 empty] | 0.084 | -0.1376 | 0.1893 | 6699.0051 | 0.3218 | 113.766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.2488 | -0.9753 | 1.0876 | 8956.3465 | 1.7198 | 116.8401 | [5 empty] | 2.3362 | 2.4313 | 2.5985 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0486 | 6340.0478 | 114.7943 |  |  |  |  | 2.3166 | 2.4181 | 2.6979 | [7 empty] | 0.0293 | -0.0969 | 0.1703 | 6657.0392 | 0.2559 | 114.4857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.2528 | -1.0096 | 1.1212 | 8885.946 | 1.7779 | 120.0118 | [5 empty] | 2.392 | 2.49 | 2.6624 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0486 | 6343.7605 | 116.1619 |  |  |  |  | 2.3999 | 2.5134 | 2.876 | [7 empty] | -0.037 | -0.19 | 0.2844 | 6867.0319 | 0.43 | 116.6992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.2458 | -1.0132 | 1.1223 | 8821.8458 | 1.7828 | 121.2691 | [5 empty] | 2.4488 | 2.5498 | 2.7274 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6347.362 | 117.5307 |  |  |  |  | 2.4002 | 2.5145 | 2.8729 | [7 empty] | -0.0374 | -0.1843 | 0.2798 | 6856.2615 | 0.4242 | 116.7241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.2511 | -1.0386 | 1.1481 | 8800.2486 | 1.8252 | 123.1451 | [5 empty] | 2.5065 | 2.6105 | 2.7935 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6350.8563 | 118.9006 |  |  |  |  | 2.567 | 2.6334 | 2.9726 | [7 empty] | 0.1681 | -0.1693 | 0.2237 | 6682.0049 | 0.4883 | 119.4101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.2464 | -1.0382 | 1.1462 | 8795.5221 | 1.8213 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5652 | 2.6723 | 2.8606 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6354.2467 | 120.2714 |  |  |  |  | 2.5783 | 2.6703 | 2.978 | [7 empty] | 0.104 | -0.1141 | 0.1633 | 6625.3204 | 0.2941 | 120.2273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.2492 | -1.0495 | 1.1578 | 8760.8716 | 1.8387 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6247 | 2.735 | 2.9288 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6357.5367 | 121.643 |  |  |  |  | 2.5947 | 2.7275 | 2.9803 | [7 empty] | 0.0029 | -0.0194 | 0.1333 | 6528.6331 | 0.2502 | 121.4817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.2068 | -1.0625 | 1.1575 | 8682.3551 | 1.8682 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6853 | 2.7987 | 2.9981 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6360.7298 | 123.0151 |  |  |  |  | 2.6423 | 2.7854 | 2.9766 | [7 empty] | 0.0136 | 0.0713 | 0.1064 | 6382.802 | 0.2845 | 122.7321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.2083 | -1.0752 | 1.1701 | 8648.8114 | 1.8885 | 127.403 | [5 empty] | 2.7467 | 2.8633 | 3.0684 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6363.8291 | 124.3876 |  |  |  |  | 2.6893 | 2.8353 | 3.1722 | [7 empty] | -0.066 | -0.1133 | 0.2448 | 6714.8214 | 0.411 | 123.7964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.1643 | -1.084 | 1.1671 | 8570.2684 | 1.918 | 128.7905 | [5 empty] | 2.8091 | 2.929 | 3.1399 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6366.8378 | 125.7605 |  |  |  |  | 2.8 | 2.9214 | 3.2378 | [7 empty] | 0.0518 | -0.0895 | 0.153 | 6605.7106 | 0.2315 | 125.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.1718 | -1.1001 | 1.1846 | 8556.239 | 1.9421 | 130.1292 | [5 empty] | 2.8724 | 2.9956 | 3.2124 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6369.7591 | 127.1334 |  |  |  |  | 2.9645 | 3.1246 | 3.4815 | [7 empty] | -0.0619 | -0.1065 | 0.2372 | 6682.2864 | 0.4136 | 129.7343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.2067 | -1.1307 | 1.223 | 8576.9189 | 1.9825 | 131.9175 | [5 empty] | 2.9367 | 3.0633 | 3.2859 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6372.5957 | 128.5063 |  |  |  |  | 2.9651 | 3.1253 | 3.4858 | [7 empty] | -0.0639 | -0.1113 | 0.2418 | 6690.2013 | 0.4086 | 129.747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.204 | -1.1408 | 1.232 | 8539.1812 | 1.9996 | 133.2847 | [5 empty] | 3.0019 | 3.1319 | 3.3606 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6375.3505 | 129.8791 |  |  |  |  | 3.07 | 3.2078 | 3.5783 | [7 empty] | 0.028 | -0.1263 | 0.1964 | 6659.4013 | 0.3024 | 131.3732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -0.2397 | -1.1697 | 1.2695 | 8557.3378 | 2.0384 | 134.9905 | [5 empty] | 3.0681 | 3.2016 | 3.4364 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6378.0263 | 131.2516 |  |  |  |  | 3.143 | 3.2996 | 3.581 | [7 empty] | 0.0316 | 0.0066 | 0.0955 | 6475.7005 | 0.205 | 133.1504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -0.2416 | -1.1849 | 1.2847 | 8543.3549 | 2.0623 | 136.1352 | [5 empty] | 3.1352 | 3.2722 | 3.5132 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6380.6257 | 132.6237 |  |  |  |  | 3.1548 | 3.3378 | 3.5903 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0596 | 0.1554 | 6440.3592 | 0.4036 | 133.8792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -0.1976 | -1.1985 | 1.2862 | 8476.5489 | 2.0998 | 137.6938 | [5 empty] | 3.2033 | 3.3439 | 3.5911 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6383.1513 | 133.9953 |  |  |  |  | 3.2491 | 3.4186 | 3.8249 | [7 empty] | -0.0562 | -0.1398 | 0.2562 | 6707.7184 | 0.4113 | 135.4042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -0.1908 | -1.2123 | 1.298 | 8451.3438 | 2.1253 | 138.9251 | [5 empty] | 3.2724 | 3.4165 | 3.6702 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6385.6055 | 135.3663 |  |  |  |  | 3.3771 | 3.51 | 3.9275 | [7 empty] | 0.087 | -0.1618 | 0.2125 | 6663.5251 | 0.376 | 137.1005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.1517 | -1.2192 | 1.296 | 8385.3474 | 2.155 | 140.3283 | [5 empty] | 3.3424 | 3.4902 | 3.7503 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6387.9908 | 136.7366 |  |  |  |  | 3.4302 | 3.5728 | 3.9326 | [7 empty] | 0.0992 | -0.0767 | 0.1265 | 6548.9541 | 0.2293 | 138.2496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -0.1455 | -1.2304 | 1.3057 | 8358.9872 | 2.1766 | 141.5222 | [5 empty] | 3.4133 | 3.5649 | 3.8315 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6390.3093 | 138.106 |  |  |  |  | 3.4478 | 3.6259 | 3.9392 | [7 empty] | 0.0109 | 0.0046 | 0.1152 | 6489.1733 | 0.2422 | 139.211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -0.1899 | -1.2713 | 1.3551 | 8395.0928 | 2.2263 | 143.3872 | [5 empty] | 3.4852 | 3.6406 | 3.9138 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6392.5634 | 139.4746 |  |  |  |  | 3.5496 | 3.7262 | 4.1801 | [7 empty] | -0.0387 | -0.1701 | 0.2686 | 6719.551 | 0.4143 | 140.9997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -0.1908 | -1.2887 | 1.3723 | 8381.6649 | 2.2548 | 144.6375 | [5 empty] | 3.5581 | 3.7173 | 3.9973 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6394.7551 | 140.8421 |  |  |  |  | 3.6623 | 3.8152 | 4.253 | [7 empty] | 0.0738 | -0.1513 | 0.2045 | 6643.4182 | 0.349 | 142.5592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -0.2296 | -1.3155 | 1.4074 | 8391.8773 | 2.2845 | 146.3319 | [5 empty] | 3.632 | 3.795 | 4.0818 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6396.8866 | 142.2085 |  |  |  |  | 3.7514 | 3.9179 | 4.2638 | [7 empty] | 0.0999 | -0.0162 | 0.067 | 6477.2357 | 0.1484 | 144.3301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -0.1796 | -1.3431 | 1.4229 | 8308.6693 | 2.3606 | 149.2294 | [5 empty] | 3.7068 | 3.8738 | 4.1675 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6398.9598 | 143.5737 |  |  |  |  | 3.7808 | 3.976 | 4.3496 | [7 empty] | -0.0041 | -0.0344 | 0.147 | 6538.6487 | 0.2781 | 145.3183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -0.1807 | -1.3654 | 1.445 | 8301.5492 | 2.3978 | 150.5432 | [5 empty] | 3.7826 | 3.9536 | 4.2542 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6400.9766 | 144.9377 |  |  |  |  | 3.8604 | 4.0542 | 4.469 | [7 empty] | -0.0046 | -0.0814 | 0.1782 | 6589.1327 | 0.2953 | 146.6331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -0.1308 | -1.3797 | 1.4496 | 8247.9557 | 2.4522 | 152.0429 | [5 empty] | 3.8594 | 4.0343 | 4.3421 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6402.9388 | 146.3003 |  |  |  |  | 3.8908 | 4.1143 | 4.5555 | [7 empty] | -0.1104 | -0.0976 | 0.2705 | 6646.8692 | 0.504 | 147.6305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -0.1146 | -1.3826 | 1.4497 | 8210.6576 | 2.4652 | 153.1011 | [5 empty] | 3.9371 | 4.1162 | 4.4311 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6404.8483 | 147.6615 |  |  |  |  | 4.0375 | 4.2156 | 4.6776 | [7 empty] | 0.0613 | -0.1349 | 0.1918 | 6616.904 | 0.316 | 149.2916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -0.1769 | -1.429 | 1.5065 | 8256.6049 | 2.5096 | 154.9115 | [5 empty] | 4.0158 | 4.199 | 4.5212 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0485 | 6406.7067 | 149.0213 |  |  |  |  | 4.1131 | 4.2957 | 4.7516 | [7 empty] | 0.0665 | -0.1177 | 0.1737 | 6594.8438 | 0.2877 | 150.5854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -0.1755 | -1.4446 | 1.5215 | 8238.8925 | 2.5361 | 156.1919 | [5 empty] | 4.0955 | 4.2829 | 4.6125 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0485 | 6408.5158 | 150.3794 |  |  |  |  | 4.1978 | 4.4018 | 4.8476 | [7 empty] | 0.0203 | -0.0853 | 0.1652 | 6576.8187 | 0.2697 | 152.2744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -0.2198 | -1.4807 | 1.5659 | 8254.5914 | 2.5774 | 158.0821 | [5 empty] | 4.1762 | 4.3678 | 4.7048 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0485 | 6410.2771 | 151.736 |  |  |  |  | 4.2274 | 4.4616 | 4.927 | [7 empty] | -0.0838 | -0.0922 | 0.2453 | 6620.1533 | 0.4479 | 153.2137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -0.2139 | -1.5022 | 1.5856 | 8241.7276 | 2.6145 | 159.3856 | [5 empty] | 4.2579 | 4.4538 | 4.7983 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0484 | 6411.9921 | 153.0908 |  |  |  |  | 4.3656 | 4.5963 | 5.0261 | [7 empty] | -0.0218 | -0.0348 | 0.162 | 6539.8351 | 0.3264 | 155.2989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -0.2123 | -1.5243 | 1.6069 | 8221.4959 | 2.6492 | 161.0339 | [5 empty] | 4.3406 | 4.5408 | 4.8929 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0484 | 6413.6623 | 154.444 |  |  |  |  | 4.4593 | 4.6862 | 5.1128 | [7 empty] | 0.0139 | -0.0241 | 0.1262 | 6516.9892 | 0.256 | 156.6666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -0.2022 | -1.5295 | 1.6099 | 8224.0014 | 2.6544 | 161.0221 | [5 empty] | 4.4242 | 4.6288 | 4.9887 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6415.2891 | 155.7953 |  |  |  |  | 4.5487 | 4.7876 | 5.2484 | [7 empty] | -0.0249 | -0.054 | 0.1751 | 6556.7981 | 0.3382 | 158.1893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -0.209 | -1.544 | 1.6254 | 8212.9302 | 2.6677 | 162.1553 | [5 empty] | 4.5088 | 4.7179 | 5.0856 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6416.874 | 157.1447 |  |  |  |  | 4.5485 | 4.7874 | 5.2516 | [7 empty] | -0.0268 | -0.0585 | 0.1793 | 6561.5475 | 0.3209 | 158.1863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -0.205 | -1.5692 | 1.6494 | 8195.1184 | 2.7024 | 163.8306 | [5 empty] | 4.5945 | 4.808 | 5.1836 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6418.4182 | 158.4923 |  |  |  |  | 4.7852 | 4.9966 | 5.4782 | [7 empty] | 0.108 | -0.0738 | 0.1226 | 6529.4744 | 0.2722 | 161.257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -0.2017 | -1.5854 | 1.6646 | 8178.5265 | 2.7197 | 165.0761 | [5 empty] | 4.6811 | 4.8992 | 5.2827 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6419.923 | 159.8379 |  |  |  |  | 4.7827 | 4.9959 | 5.4761 | [7 empty] | 0.1024 | -0.0713 | 0.1206 | 6529.0676 | 0.2266 | 161.247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -0.2028 | -1.6123 | 1.6913 | 8173.7334 | 2.7493 | 166.453 | [5 empty] | 4.7687 | 4.9914 | 5.383 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6421.3896 | 161.1814 |  |  |  |  | 4.8762 | 5.0881 | 5.5868 | [7 empty] | 0.1175 | -0.0875 | 0.1359 | 6537.7557 | 0.2706 | 162.5725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -0.1967 | -1.6393 | 1.7166 | 8167.9249 | 2.7814 | 167.7418 | [5 empty] | 4.8573 | 5.0846 | 5.4844 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6422.8194 | 162.523 |  |  |  |  | 4.9075 | 5.1466 | 5.683 | [7 empty] | 0.0134 | -0.1193 | 0.1972 | 6596.8655 | 0.3008 | 163.4056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -0.1997 | -1.6503 | 1.728 | 8149.5512 | 2.7803 | 168.9312 | [5 empty] | 4.9469 | 5.1789 | 5.587 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6424.2133 | 163.8624 |  |  |  |  | 5.0857 | 5.3353 | 5.8741 | [7 empty] | 0.0172 | -0.1005 | 0.1792 | 6576.5765 | 0.3007 | 166.0466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -0.2005 | -1.6703 | 1.7477 | 8141.6708 | 2.7934 | 170.0959 | [5 empty] | 5.0375 | 5.2743 | 5.6908 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6425.5725 | 165.1997 |  |  |  |  | 5.1873 | 5.4312 | 5.9731 | [7 empty] | 0.0572 | -0.0981 | 0.1582 | 6561.5009 | 0.2763 | 167.3643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -0.1889 | -1.7045 | 1.7794 | 8129.9769 | 2.8276 | 171.8227 | [5 empty] | 5.1292 | 5.3707 | 5.7956 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6426.898 | 166.5349 |  |  |  |  | 5.2883 | 5.5435 | 6.1342 | [7 empty] | 0.0156 | -0.1465 | 0.2197 | 6610.9719 | 0.3613 | 168.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -0.1832 | -1.7197 | 1.7934 | 8113.0641 | 2.8286 | 173.0243 | [5 empty] | 5.2218 | 5.4682 | 5.9016 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6428.191 | 167.8678 |  |  |  |  | 5.287 | 5.543 | 6.1325 | [7 empty] | 0.0136 | -0.1448 | 0.219 | 6610.1461 | 0.3352 | 168.8788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -0.1836 | -1.7521 | 1.8253 | 8101.2801 | 2.8427 | 174.8786 | [5 empty] | 5.3154 | 5.5667 | 6.0088 | [5 empty] | 0.117 | 0.0483 | 6429.4524 | 169.1984 |  |  |  |  | 5.5014 | 5.7604 | 6.4008 | [7 empty] | 0.0233 | -0.1895 | 0.2556 | 6637.9297 | 0.4255 | 171.7662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -0.1832 | -1.7742 | 1.8471 | 8094.6356 | 2.8503 | 176.0889 | [5 empty] | 5.41 | 5.6663 | 6.1172 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6430.683 | 170.5268 |  |  |  |  | 5.5002 | 5.7648 | 6.4014 | [7 empty] | 0.0067 | -0.1818 | 0.2552 | 6636.4758 | 0.3937 | 171.8237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -0.178 | -1.7997 | 1.8714 | 8080.0697 | 2.8612 | 177.7082 | [5 empty] | 5.5057 | 5.767 | 6.2266 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6431.884 | 171.8529 |  |  |  |  | 5.5994 | 5.8527 | 6.4078 | [7 empty] | 0.1116 | -0.0722 | 0.1207 | 6522.9043 | 0.232 | 172.9691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -0.1735 | -1.8153 | 1.8861 | 8067.293 | 2.8631 | 178.8578 | [5 empty] | 5.6023 | 5.8687 | 6.3373 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6433.0561 | 173.1766 |  |  |  |  | 5.6001 | 5.8547 | 6.4112 | [7 empty] | 0.1066 | -0.0733 | 0.122 | 6525.0257 | 0.2181 | 172.9954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -0.1725 | -1.8373 | 1.9077 | 8052.9083 | 2.8672 | 180.4303 | [5 empty] | 5.7 | 5.9715 | 6.4491 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6434.2002 | 174.498 |  |  |  |  | 5.6257 | 5.9491 | 6.4153 | [7 empty] | -0.0659 | 0.0839 | 0.1862 | 6456.1129 | 0.4877 | 174.2111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -0.17 | -1.8598 | 1.9296 | 8048.6914 | 2.8781 | 181.5689 | [5 empty] | 5.7987 | 6.0754 | 6.5621 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6435.3171 | 175.8169 |  |  |  |  | 5.7524 | 6.0504 | 6.7446 | [7 empty] | -0.0789 | -0.2156 | 0.3285 | 6678.286 | 0.4853 | 175.5013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -0.1603 | -1.8896 | 1.9576 | 8035.6964 | 2.8982 | 183.3197 | [5 empty] | 5.8984 | 6.1803 | 6.6762 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0482 | 6436.4078 | 177.1334 |  |  |  |  | 5.9311 | 6.201 | 6.8968 | [7 empty] | 0.053 | -0.2159 | 0.2718 | 6639.4502 | 0.4245 | 177.3905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -0.1587 | -1.912 | 1.9794 | 8030.8736 | 2.9079 | 184.5075 | [5 empty] | 5.9991 | 6.2863 | 6.7915 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6437.4728 | 178.4475 |  |  |  |  | 6.0309 | 6.2988 | 6.9044 | [7 empty] | 0.1319 | -0.0904 | 0.1394 | 6528.748 | 0.2682 | 178.6003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -0.1536 | -1.9373 | 2.0037 | 8018.2823 | 2.9201 | 186.1507 | [5 empty] | 6.1009 | 6.3934 | 6.908 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6438.513 | 179.759 |  |  |  |  | 6.0587 | 6.3943 | 6.9109 | [7 empty] | -0.037 | 0.0643 | 0.1543 | 6465.0589 | 0.3776 | 179.7699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -0.1459 | -1.9605 | 2.0257 | 8012.4011 | 2.9354 | 187.3515 | [5 empty] | 6.2036 | 6.5016 | 7.0256 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6439.5292 | 181.0681 |  |  |  |  | 6.1912 | 6.503 | 7.2429 | [7 empty] | -0.0514 | -0.2266 | 0.3218 | 6666.8858 | 0.4479 | 181.0849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -0.0956 | -2.0354 | 2.0942 | 8035.6264 | 3.0525 | 188.7523 | [5 empty] | 6.3074 | 6.6108 | 7.1444 | [5 empty] | 0.1161 | 0.048 | 6440.5219 | 182.3746 |  |  |  |  | 6.375 | 6.6661 | 7.3574 | [7 empty] | 0.0845 | -0.1573 | 0.2077 | 6583.0113 | 0.3296 | 183.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -0.0965 | -2.0415 | 2.1002 | 8016.515 | 3.0372 | 189.9791 | [5 empty] | 6.4123 | 6.7211 | 7.2644 | [5 empty] | 0.116 | 0.0479 | 6441.4919 | 183.6786 |  |  |  |  | 6.3936 | 6.7309 | 7.362 | [7 empty] | -0.0304 | -0.0532 | 0.1779 | 6541.146 | 0.2924 | 183.7938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -0.0175 | -2.1418 | 2.1937 | 8053.7714 | 3.2142 | 191.3155 | [5 empty] | 6.5181 | 6.8325 | 7.3856 | [5 empty] | 0.1158 | 0.0479 | 6442.4398 | 184.98 |  |  |  |  | 6.5271 | 6.8559 | 7.4869 | [7 empty] | 0.0274 | -0.045 | 0.1281 | 6521.7378 | 0.1856 | 185.2516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 0.004 | -2.1826 | 2.2331 | 8058.7696 | 3.2649 | 192.5142 | [5 empty] | 6.625 | 6.945 | 7.5079 | [5 empty] | 0.1155 | 0.0478 | 6443.3663 | 186.2788 |  |  |  |  | 6.6228 | 6.9407 | 7.6359 | [7 empty] | 0.0494 | -0.125 | 0.185 | 6567.4006 | 0.2558 | 186.2293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -0.0666 | -2.2119 | 2.2669 | 8071.9386 | 3.2196 | 194.2114 | [5 empty] | 6.7329 | 7.0586 | 7.6314 | [5 empty] | 0.1153 | 0.0477 | 6444.272 | 187.5751 |  |  |  |  | 6.6622 | 7.02 | 7.7435 | [7 empty] | -0.088 | -0.137 | 0.2747 | 6606.1191 | 0.4066 | 187.1365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -0.0577 | -2.2277 | 2.2819 | 8059.2299 | 3.2256 | 195.4024 | [5 empty] | 6.8418 | 7.1732 | 7.7561 | [5 empty] | 0.1151 | 0.0476 | 6445.1573 | 188.8687 |  |  |  |  | 6.8712 | 7.1748 | 7.9225 | [7 empty] | 0.1224 | -0.1769 | 0.2246 | 6581.2413 | 0.3806 | 188.8863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -0.1267 | -2.2781 | 2.3381 | 8090.5782 | 3.2155 | 197.027 | [5 empty] | 6.9518 | 7.289 | 7.882 | [5 empty] | 0.1148 | 0.0475 | 6446.023 | 190.1596 |  |  |  |  | 6.9011 | 7.2834 | 7.9238 | [7 empty] | -0.0698 | 0.0051 | 0.1894 | 6511.6154 | 0.3755 | 190.0974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -0.1235 | -2.2948 | 2.3543 | 8079.2494 | 3.218 | 198.2749 | [5 empty] | 7.0628 | 7.4058 | 8.0091 | [5 empty] | 0.1146 | 0.0474 | 6446.8696 | 191.448 |  |  |  |  | 6.9843 | 7.3836 | 7.9413 | [7 empty] | -0.0619 | 0.1284 | 0.1942 | 6436.8651 | 0.4645 | 191.204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -0.0451 | -2.3057 | 2.3583 | 8039.7997 | 3.2683 | 199.6232 | [5 empty] | 7.1749 | 7.5237 | 8.1373 | [5 empty] | 0.1143 | 0.0473 | 6447.6976 | 192.7336 |  |  |  |  | 7.1519 | 7.5479 | 8.3243 | [7 empty] | -0.1323 | -0.1392 | 0.3092 | 6610.4404 | 0.4656 | 192.995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -0.0378 | -2.3168 | 2.3688 | 8023.7686 | 3.2672 | 200.8743 | [5 empty] | 7.2879 | 7.6427 | 8.2668 | [5 empty] | 0.114 | 0.0471 | 6448.5075 | 194.0166 |  |  |  |  | 7.3339 | 7.6935 | 8.5093 | [7 empty] | 0.0047 | -0.1913 | 0.2623 | 6610.079 | 0.3386 | 194.5597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 0.051 | -2.3422 | 2.39 | 7994.0436 | 3.3493 | 202.2759 | [5 empty] | 7.4021 | 7.7629 | 8.3974 | [5 empty] | 0.1137 | 0.047 | 6449.2998 | 195.2969 |  |  |  |  | 7.4542 | 7.8133 | 8.5147 | [7 empty] | 0.0942 | -0.0345 | 0.0839 | 6499.5774 | 0.1215 | 195.8306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 0.0563 | -2.3587 | 2.4062 | 7983.3646 | 3.3536 | 203.548 | [5 empty] | 7.5172 | 7.8841 | 8.5293 | [5 empty] | 0.1134 | 0.0469 | 6450.075 | 196.5745 |  |  |  |  | 7.498 | 7.8992 | 8.6188 | [7 empty] | -0.0422 | -0.032 | 0.1745 | 6526.1352 | 0.2878 | 196.7329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -0.015 | -2.4024 | 2.4526 | 8006.3428 | 3.3278 | 205.2918 | [5 empty] | 7.6335 | 8.0064 | 8.6623 | [5 empty] | 0.1131 | 0.0468 | 6450.8336 | 197.8493 |  |  |  |  | 7.6118 | 8.0111 | 8.7871 | [7 empty] | -0.041 | -0.0943 | 0.2089 | 6560.5938 | 0.2876 | 197.8983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -0.0145 | -2.4083 | 2.4583 | 7988.9275 | 3.3156 | 206.5731 | [5 empty] | 7.7507 | 8.1298 | 8.7965 | [5 empty] | 0.1128 | 0.0466 | 6451.576 | 199.1215 |  |  |  |  | 7.6418 | 8.1021 | 8.7992 | [7 empty] | -0.1887 | 0.0399 | 0.3016 | 6515.1621 | 0.6204 | 198.8374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -0.0845 | -2.4272 | 2.4815 | 7996.2156 | 3.2664 | 208.0828 | [5 empty] | 7.869 | 8.2543 | 8.9319 | [5 empty] | 0.1125 | 0.0465 | 6452.3025 | 200.3909 |  |  |  |  | 7.8575 | 8.2979 | 9.2104 | [7 empty] | -0.1915 | -0.2227 | 0.406 | 6660.5577 | 0.5556 | 200.832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -0.0781 | -2.453 | 2.5066 | 7997.4718 | 3.2852 | 209.0554 | [5 empty] | 7.9884 | 8.3799 | 9.0686 | [5 empty] | 0.1121 | 0.0464 | 6453.0139 | 201.6576 |  |  |  |  | 7.8616 | 8.3014 | 9.2183 | [7 empty] | -0.1911 | -0.2282 | 0.409 | 6663.5154 | 0.5564 | 200.8674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -0.0746 | -2.4876 | 2.5407 | 7993.8823 | 3.3094 | 210.7583 | [5 empty] | 8.1088 | 8.5066 | 9.2064 | [5 empty] | 0.1118 | 0.0462 | 6453.7102 | 202.9215 |  |  |  |  | 8.1628 | 8.5089 | 9.2314 | [7 empty] | 0.2761 | -0.0038 | 0.1718 | 6448.638 | 0.3706 | 202.9446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -0.0712 | -2.4851 | 2.5377 | 7990.3411 | 3.2958 | 210.8095 | [5 empty] | 8.2302 | 8.6344 | 9.3454 | [5 empty] | 0.1114 | 0.0461 | 6454.3921 | 204.1827 |  |  |  |  | 8.236 | 8.6421 | 9.4261 | [7 empty] | 0.0678 | -0.0441 | 0.1002 | 6509.5868 | 0.1215 | 204.2576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -0.0637 | -2.5185 | 2.5704 | 7967.7157 | 3.3171 | 213.6148 | [5 empty] | 8.3527 | 8.7634 | 9.4857 | [5 empty] | 0.1111 | 0.0459 | 6455.0598 | 205.4411 |  |  |  |  | 8.2601 | 8.7132 | 9.4321 | [7 empty] | -0.0417 | 0.0635 | 0.1538 | 6474.3679 | 0.3218 | 204.9529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -0.0683 | -2.5428 | 2.5948 | 7988.2526 | 3.3305 | 213.4655 | [5 empty] | 8.4763 | 8.8934 | 9.6271 | [5 empty] | 0.1107 | 0.0458 | 6455.7138 | 206.6967 |  |  |  |  | 8.5341 | 8.9307 | 9.5718 | [7 empty] | 0.2369 | 0.1563 | 0.1677 | 6377.9321 | 0.2208 | 207.0543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -0.0563 | -2.5571 | 2.608 | 7977.8761 | 3.339 | 214.5753 | [5 empty] | 8.6009 | 9.0246 | 9.7697 | [5 empty] | 0.1104 | 0.0456 | 6456.3543 | 207.9496 |  |  |  |  | 8.7178 | 9.0733 | 9.8998 | [7 empty] | 0.3064 | -0.0793 | 0.2324 | 6483.3211 | 0.4959 | 208.412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -0.0497 | -2.5719 | 2.6222 | 7960.3357 | 3.3418 | 216.2794 | [5 empty] | 8.7266 | 9.1568 | 9.9136 | [5 empty] | 0.11 | 0.0455 | 6456.9818 | 209.1997 |  |  |  |  | 8.7811 | 9.1956 | 10.1022 | [7 empty] | 0.0924 | -0.1431 | 0.1893 | 6554.3148 | 0.264 | 209.5634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -0.0387 | -2.5877 | 2.6372 | 7952.3325 | 3.3518 | 217.3491 | [5 empty] | 8.8533 | 9.2902 | 10.0587 | [5 empty] | 0.1096 | 0.0453 | 6457.5965 | 210.447 |  |  |  |  | 8.8112 | 9.2801 | 10.1128 | [7 empty] | -0.033 | -0.0219 | 0.1576 | 6516.151 | 0.2451 | 210.3529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -0.0315 | -2.6155 | 2.6644 | 7944.5329 | 3.3711 | 219.0243 | [5 empty] | 8.9811 | 9.4247 | 10.205 | [5 empty] | 0.1092 | 0.0452 | 6458.1989 | 211.6915 |  |  |  |  | 8.9328 | 9.4359 | 10.2559 | [7 empty] | -0.1072 | 0.0215 | 0.2177 | 6507.9254 | 0.4034 | 211.7939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -0.0288 | -2.6418 | 2.6903 | 7944.715 | 3.3872 | 220.1577 | [5 empty] | 9.11 | 9.5603 | 10.3525 | [5 empty] | 0.1088 | 0.045 | 6458.7892 | 212.9332 |  |  |  |  | 9.2761 | 9.657 | 10.483 | [7 empty] | 0.3416 | -0.0167 | 0.2408 | 6448.2144 | 0.4896 | 213.81 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 0.0453 | -2.7411 | 2.7866 | 7973.7368 | 3.5402 | 221.4541 | [5 empty] | 9.2399 | 9.6971 | 10.5012 | [5 empty] | 0.1084 | 0.0448 | 6459.3677 | 214.1721 |  |  |  |  | 9.2757 | 9.6556 | 10.4747 | [7 empty] | 0.3481 | -0.0087 | 0.2455 | 6443.3149 | 0.493 | 213.7974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 0.0664 | -2.7588 | 2.8038 | 7963.3994 | 3.56 | 222.6208 | [5 empty] | 9.3709 | 9.8349 | 10.6511 | [5 empty] | 0.1081 | 0.0447 | 6459.9348 | 215.4082 |  |  |  |  | 9.3829 | 9.8788 | 10.7679 | [7 empty] | -0.0255 | -0.0274 | 0.1518 | 6516.7293 | 0.2238 | 215.7989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 0.14 | -2.8249 | 2.8696 | 7970.7795 | 3.6759 | 223.894 | [5 empty] | 9.5029 | 9.9739 | 10.8023 | [5 empty] | 0.1077 | 0.0445 | 6460.4906 | 216.6416 |  |  |  |  | 9.4173 | 9.9716 | 10.782 | [7 empty] | -0.158 | 0.1 | 0.2714 | 6479.511 | 0.5448 | 216.6214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 0.1566 | -2.8262 | 2.8709 | 7950.9771 | 3.6737 | 225.0779 | [5 empty] | 9.6361 | 10.114 | 10.9547 | [5 empty] | 0.1073 | 0.0443 | 6461.0355 | 217.8721 |  |  |  |  | 9.7236 | 10.1741 | 10.9273 | [7 empty] | 0.2544 | 0.1445 | 0.178 | 6391.7497 | 0.2398 | 218.3964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 0.0888 | -2.8894 | 2.9336 | 7984.7929 | 3.6737 | 226.583 | [5 empty] | 9.7703 | 10.2552 | 11.1083 | [5 empty] | 0.1069 | 0.0442 | 6461.5699 | 219.0998 |  |  |  |  | 9.9159 | 10.3316 | 11.2323 | [7 empty] | 0.3238 | -0.0346 | 0.2308 | 6461.7321 | 0.4623 | 219.7584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 0.0784 | -2.9134 | 2.9575 | 7986.7935 | 3.6766 | 227.663 | [5 empty] | 9.9055 | 10.3976 | 11.2631 | [5 empty] | 0.1065 | 0.044 | 6462.0938 | 220.3247 |  |  |  |  | 9.9877 | 10.4378 | 11.4791 | [7 empty] | 0.1614 | -0.1801 | 0.2308 | 6554.7625 | 0.3726 | 220.6684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 0.0021 | -2.9456 | 2.9912 | 8002.9552 | 3.6393 | 229.1228 | [5 empty] | 10.0418 | 10.5411 | 11.4192 | [5 empty] | 0.106 | 0.0438 | 6462.6077 | 221.5469 |  |  |  |  | 10.0285 | 10.5715 | 11.4912 | [7 empty] | -0.0505 | 0.0141 | 0.1594 | 6501.3115 | 0.272 | 221.8044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 0.0087 | -2.9797 | 3.0249 | 8006.5616 | 3.6661 | 230.2514 | [5 empty] | 10.1792 | 10.6857 | 11.5765 | [5 empty] | 0.1056 | 0.0437 | 6463.1117 | 222.7662 |  |  |  |  | 10.2971 | 10.761 | 11.6376 | [7 empty] | 0.2653 | 0.05 | 0.1598 | 6435.2128 | 0.2872 | 223.3964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 0.0234 | -2.9205 | 2.9652 | 7945.469 | 3.5952 | 231.8469 | [5 empty] | 10.3177 | 10.8314 | 11.735 | [5 empty] | 0.1052 | 0.0435 | 6463.606 | 223.9827 |  |  |  |  | 10.3 | 10.7607 | 11.6382 | [7 empty] | 0.2752 | 0.0476 | 0.17 | 6434.6849 | 0.3074 | 223.3935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 0.0294 | -2.9443 | 2.9886 | 7943.5037 | 3.6106 | 232.9669 | [5 empty] | 10.4573 | 10.9783 | 11.8947 | [5 empty] | 0.1048 | 0.0433 | 6464.091 | 225.1964 |  |  |  |  | 10.4712 | 10.9436 | 11.982 | [7 empty] | 0.1924 | -0.1233 | 0.1882 | 6522.807 | 0.3352 | 224.9107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 0.039 | -2.8874 | 2.9312 | 7887.4852 | 3.5403 | 234.5702 | [5 empty] | 10.5979 | 11.1263 | 12.0557 | [5 empty] | 0.1044 | 0.0432 | 6464.5669 | 226.4073 |  |  |  |  | 10.577 | 11.1859 | 12.2135 | [7 empty] | -0.1894 | -0.0361 | 0.3043 | 6544.709 | 0.488 | 226.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 0.039 | -2.9033 | 2.947 | 7882.826 | 3.5434 | 235.6844 | [5 empty] | 10.7396 | 11.2755 | 12.2179 | [5 empty] | 0.104 | 0.043 | 6465.0338 | 227.6154 |  |  |  |  | 10.5761 | 11.1909 | 12.2142 | [7 empty] | -0.205 | -0.0281 | 0.3171 | 6543.7123 | 0.5187 | 226.9322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 0.1424 | -2.9983 | 3.0413 | 7900.2156 | 3.7076 | 236.9685 | [5 empty] | 10.8824 | 11.4257 | 12.3814 | [5 empty] | 0.1036 | 0.0428 | 6465.492 | 228.8206 |  |  |  |  | 10.9105 | 11.4137 | 12.3653 | [7 empty] | 0.2303 | 0.0309 | 0.1273 | 6451.145 | 0.2328 | 228.7244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 0.1307 | -2.985 | 3.0278 | 7894.3432 | 3.6719 | 237.023 | [5 empty] | 11.0263 | 11.5772 | 12.5461 | [5 empty] | 0.1031 | 0.0426 | 6465.9416 | 230.0231 |  |  |  |  | 11.1383 | 11.6311 | 12.7336 | [7 empty] | 0.2308 | -0.131 | 0.2155 | 6519.1995 | 0.3942 | 230.4487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 0.1385 | -3.0146 | 3.0573 | 7895.9257 | 3.6953 | 238.1294 | [5 empty] | 11.1713 | 11.7297 | 12.712 | [5 empty] | 0.1027 | 0.0425 | 6466.3829 | 231.2228 |  |  |  |  | 11.162 | 11.7231 | 12.739 | [7 empty] | 0.0765 | 0.0039 | 0.0467 | 6486.2544 | 0.0499 | 231.171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 0.2222 | -3.1201 | 3.1647 | 7922.3809 | 3.857 | 239.4442 | [5 empty] | 11.3173 | 11.8834 | 12.8792 | [5 empty] | 0.1023 | 0.0423 | 6466.8161 | 232.4197 |  |  |  |  | 11.3113 | 11.8676 | 12.967 | [7 empty] | 0.0792 | -0.0829 | 0.1273 | 6521.7919 | 0.1515 | 232.2966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 0.2367 | -3.1285 | 3.1735 | 7910.0542 | 3.8626 | 240.5878 | [5 empty] | 11.4644 | 12.0383 | 13.0476 | [5 empty] | 0.1019 | 0.0421 | 6467.2415 | 233.6138 |  |  |  |  | 11.492 | 12.0291 | 13.1235 | [7 empty] | 0.1733 | -0.0709 | 0.1337 | 6502.6347 | 0.2366 | 233.5433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 0.1651 | -3.1491 | 3.1917 | 7916.1819 | 3.8138 | 242.1733 | [5 empty] | 11.6127 | 12.1943 | 13.2173 | [5 empty] | 0.1015 | 0.0419 | 6467.659 | 234.8051 |  |  |  |  | 11.6041 | 12.1644 | 13.1292 | [7 empty] | 0.1904 | 0.0984 | 0.1054 | 6432.1029 | 0.1356 | 234.5777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 0.0906 | -3.1903 | 3.2321 | 7921.4982 | 3.7876 | 244.7855 | [5 empty] | 11.762 | 12.3514 | 13.3882 | [5 empty] | 0.101 | 0.0418 | 6468.069 | 235.9937 |  |  |  |  | 11.8367 | 12.3569 | 13.5179 | [7 empty] | 0.2561 | -0.1262 | 0.2286 | 6512.7344 | 0.4192 | 236.0347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 0.0997 | -3.1946 | 3.2362 | 7909.6092 | 3.785 | 245.827 | [5 empty] | 11.9124 | 12.5097 | 13.5603 | [5 empty] | 0.1006 | 0.0416 | 6468.4716 | 237.1794 |  |  |  |  | 11.879 | 12.5017 | 13.5274 | [7 empty] | 0.0328 | 0.0791 | 0.0775 | 6463.3739 | 0.1479 | 237.12 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 0.11 | -3.2655 | 3.3069 | 7928.2216 | 3.8522 | 247.286 | [5 empty] | 12.0638 | 12.6691 | 13.7338 | [5 empty] | 0.1002 | 0.0414 | 6468.867 | 238.3624 |  |  |  |  | 12.0426 | 12.6568 | 13.7779 | [7 empty] | 0.0433 | -0.0204 | 0.084 | 6501.2456 | 0.0915 | 238.2711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 0.1095 | -3.2728 | 3.3141 | 7919.4836 | 3.8459 | 248.3586 | [5 empty] | 12.2164 | 12.8297 | 13.9084 | [5 empty] | 0.0998 | 0.0412 | 6469.2554 | 239.5425 |  |  |  |  | 12.1156 | 12.8116 | 13.9565 | [7 empty] | -0.1885 | -0.004 | 0.2918 | 6527.8155 | 0.469 | 239.4097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 0.1269 | -3.2986 | 3.3398 | 7911.2673 | 3.8721 | 249.9424 | [5 empty] | 12.3701 | 12.9914 | 14.0843 | [5 empty] | 0.0993 | 0.0411 | 6469.6369 | 240.7199 |  |  |  |  | 12.4367 | 13.0381 | 14.1896 | [7 empty] | 0.1411 | -0.0287 | 0.0813 | 6490.6809 | 0.1411 | 241.0576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 0.1372 | -3.3144 | 3.3555 | 7905.2185 | 3.8823 | 251.0132 | [5 empty] | 12.5249 | 13.1543 | 14.2615 | [5 empty] | 0.0989 | 0.0409 | 6470.0116 | 241.8946 |  |  |  |  | 12.5903 | 13.232 | 14.3507 | [7 empty] | 0.0713 | 0.0386 | 0.0277 | 6474.8294 | 0.0613 | 242.4507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 0.1399 | -3.3479 | 3.3889 | 7903.2148 | 3.9062 | 252.6561 | [5 empty] | 12.6807 | 13.3184 | 14.4399 | [5 empty] | 0.0985 | 0.0407 | 6470.3798 | 243.0664 |  |  |  |  | 12.7981 | 13.4061 | 14.616 | [7 empty] | 0.1627 | -0.0619 | 0.1211 | 6500.477 | 0.211 | 243.6887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 0.1429 | -3.364 | 3.4049 | 7899.0185 | 3.9116 | 253.7089 | [5 empty] | 12.8377 | 13.4836 | 14.6196 | [5 empty] | 0.0981 | 0.0405 | 6470.7415 | 244.2355 |  |  |  |  | 12.7942 | 13.4047 | 14.6135 | [7 empty] | 0.1553 | -0.0599 | 0.1156 | 6500.7264 | 0.1985 | 243.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 0.1522 | -3.409 | 3.4498 | 7901.8548 | 3.9517 | 255.3318 | [5 empty] | 12.9957 | 13.6499 | 14.8005 | [5 empty] | 0.0977 | 0.0404 | 6471.0969 | 245.4019 |  |  |  |  | 12.9548 | 13.6058 | 14.7849 | [7 empty] | 0.0852 | 0.0042 | 0.0383 | 6486.2317 | 0.0462 | 245.0939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 0.1547 | -3.3969 | 3.4376 | 7896.0425 | 3.9264 | 255.2703 | [5 empty] | 13.1549 | 13.8174 | 14.9827 | [5 empty] | 0.0972 | 0.0402 | 6471.4462 | 246.5655 |  |  |  |  | 13.1729 | 13.7871 | 15.0553 | [7 empty] | 0.1875 | -0.0935 | 0.1613 | 6508.8515 | 0.2753 | 246.356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 0.1683 | -3.4223 | 3.463 | 7893.4438 | 3.9489 | 256.4312 | [5 empty] | 13.3152 | 13.9861 | 15.1661 | [5 empty] | 0.0968 | 0.04 | 6471.7895 | 247.7263 |  |  |  |  | 13.3295 | 13.9883 | 15.2341 | [7 empty] | 0.1027 | -0.0365 | 0.0767 | 6499.0773 | 0.1016 | 247.7417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 0.164 | -3.4436 | 3.4841 | 7893.0202 | 3.9545 | 257.5013 | [5 empty] | 13.4765 | 14.1559 | 15.3509 | [5 empty] | 0.0964 | 0.0398 | 6472.1269 | 248.8844 |  |  |  |  | 13.529 | 14.167 | 15.407 | [7 empty] | 0.2 | -0.0237 | 0.1216 | 6481.5421 | 0.2205 | 248.9596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 0.1769 | -3.4487 | 3.4893 | 7881.2613 | 3.9565 | 258.6089 | [5 empty] | 13.639 | 14.3269 | 15.5368 | [5 empty] | 0.096 | 0.0397 | 6472.4585 | 250.0397 |  |  |  |  | 13.6925 | 14.3737 | 15.5809 | [7 empty] | 0.1256 | 0.0438 | 0.0299 | 6467.1738 | 0.0519 | 250.3539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 0.1837 | -3.4729 | 3.5135 | 7880.2738 | 3.9731 | 259.6911 | [5 empty] | 13.8026 | 14.499 | 15.7241 | [5 empty] | 0.0955 | 0.0395 | 6472.7846 | 251.1924 |  |  |  |  | 13.8957 | 14.5526 | 15.7649 | [7 empty] | 0.2272 | 0.0431 | 0.1317 | 6454.5348 | 0.2138 | 251.549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 0.2017 | -3.4798 | 3.5208 | 7870.0588 | 3.9805 | 260.6758 | [5 empty] | 13.9673 | 14.6724 | 15.9126 | [5 empty] | 0.0951 | 0.0393 | 6473.1051 | 252.3423 |  |  |  |  | 13.9595 | 14.68 | 15.9513 | [7 empty] | 0.0373 | 0.0119 | 0.064 | 6490.3168 | 0.0836 | 252.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 0.1925 | -3.4924 | 3.5329 | 7861.3035 | 3.9753 | 262.239 | [5 empty] | 14.133 | 14.8468 | 16.1024 | [5 empty] | 0.0947 | 0.0392 | 6473.4203 | 253.4894 |  |  |  |  | 14.1391 | 14.8567 | 16.2276 | [7 empty] | 0.0331 | -0.083 | 0.1369 | 6524.6375 | 0.1344 | 253.5536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 0.2105 | -3.5112 | 3.552 | 7856.3521 | 3.9944 | 263.2842 | [5 empty] | 14.2999 | 15.0225 | 16.2934 | [5 empty] | 0.0943 | 0.039 | 6473.7301 | 254.6339 |  |  |  |  | 14.272 | 15.013 | 16.241 | [7 empty] | 0.0584 | 0.091 | 0.0633 | 6460.1237 | 0.1062 | 254.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 0.2254 | -3.5466 | 3.5878 | 7854.7532 | 4.0287 | 264.822 | [5 empty] | 14.4679 | 15.1993 | 16.4857 | [5 empty] | 0.0939 | 0.0388 | 6474.0349 | 255.7756 |  |  |  |  | 14.4364 | 15.1808 | 16.4312 | [7 empty] | 0.069 | 0.0807 | 0.0487 | 6462.6517 | 0.08 | 255.6568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 0.2332 | -3.5519 | 3.5933 | 7845.0231 | 4.0279 | 265.9012 | [5 empty] | 14.6371 | 15.3773 | 16.6793 | [5 empty] | 0.0935 | 0.0386 | 6474.3345 | 256.9147 |  |  |  |  | 14.6254 | 15.387 | 16.7204 | [7 empty] | 0.0196 | 0.0135 | 0.078 | 6492.2495 | 0.1077 | 256.9764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 0.2405 | -3.5918 | 3.6332 | 7847.661 | 4.0609 | 267.3504 | [5 empty] | 14.8073 | 15.5565 | 16.8742 | [5 empty] | 0.0931 | 0.0385 | 6474.6293 | 258.051 |  |  |  |  | 14.7851 | 15.5477 | 16.91 | [7 empty] | 0.0331 | -0.0047 | 0.0739 | 6496.8822 | 0.0843 | 257.9955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 0.2385 | -3.6046 | 3.6458 | 7843.0882 | 4.0604 | 268.4337 | [5 empty] | 14.9786 | 15.7368 | 17.0703 | [5 empty] | 0.0926 | 0.0383 | 6474.9192 | 259.1847 |  |  |  |  | 15.0174 | 15.7941 | 17.1865 | [7 empty] | 0.0238 | -0.013 | 0.0858 | 6500.8738 | 0.1004 | 259.5429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 0.2594 | -3.6179 | 3.6599 | 7830.425 | 4.0785 | 269.9971 | [5 empty] | 15.1511 | 15.9183 | 17.2677 | [5 empty] | 0.0922 | 0.0381 | 6475.2045 | 260.3156 |  |  |  |  | 15.1693 | 15.9509 | 17.374 | [7 empty] | 0.0244 | -0.0317 | 0.0974 | 6507.1355 | 0.1008 | 260.5179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 0.2592 | -3.6534 | 3.6952 | 7836.9445 | 4.1004 | 270.968 | [5 empty] | 15.3247 | 16.101 | 17.4664 | [5 empty] | 0.0918 | 0.038 | 6475.485 | 261.4439 |  |  |  |  | 15.4253 | 16.2136 | 17.6575 | [7 empty] | 0.0434 | -0.0315 | 0.0847 | 6504.6785 | 0.0972 | 262.1346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 0.2655 | -3.7736 | 3.8154 | 7878.826 | 4.2065 | 272.0815 | [5 empty] | 15.4994 | 16.2848 | 17.6664 | [5 empty] | 0.0914 | 0.0378 | 6475.761 | 262.5695 |  |  |  |  | 15.5697 | 16.3681 | 17.8473 | [7 empty] | 0.027 | -0.0533 | 0.1115 | 6513.8936 | 0.1139 | 263.0758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 0.2644 | -3.7784 | 3.82 | 7881.1376 | 4.1961 | 272.0821 | [5 empty] | 15.6752 | 16.4699 | 17.8676 | [5 empty] | 0.091 | 0.0376 | 6476.0326 | 263.6924 |  |  |  |  | 15.5702 | 16.3703 | 17.8509 | [7 empty] | 0.0217 | -0.0539 | 0.1148 | 6514.7365 | 0.1201 | 263.0895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 0.2747 | -3.7884 | 3.8303 | 7873.0672 | 4.2017 | 273.176 | [5 empty] | 15.8521 | 16.6561 | 18.0702 | [5 empty] | 0.0906 | 0.0375 | 6476.2999 | 264.8127 |  |  |  |  | 15.8175 | 16.6216 | 18.1219 | [7 empty] | 0.0465 | -0.0541 | 0.1017 | 6511.697 | 0.098 | 264.606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 0.2719 | -3.8981 | 3.9396 | 7911.0934 | 4.2906 | 274.3031 | [5 empty] | 16.0302 | 16.8435 | 18.274 | [5 empty] | 0.0902 | 0.0373 | 6476.5629 | 265.9303 |  |  |  |  | 16.0228 | 16.91 | 18.3314 | [7 empty] | -0.0998 | 0.0767 | 0.194 | 6486.2145 | 0.3259 | 266.3247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 0.279 | -3.9217 | 3.9633 | 7909.9297 | 4.3063 | 275.3404 | [5 empty] | 16.2093 | 17.032 | 18.4791 | [5 empty] | 0.0898 | 0.0371 | 6476.8217 | 267.0453 |  |  |  |  | 16.261 | 17.1198 | 18.6161 | [7 empty] | -0.0161 | 0.0053 | 0.1106 | 6499.5697 | 0.1564 | 267.5607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 0.2939 | -3.8528 | 3.8951 | 7862.0568 | 4.2435 | 276.8895 | [5 empty] | 16.3896 | 17.2218 | 18.6855 | [5 empty] | 0.0894 | 0.037 | 6477.0765 | 268.1576 |  |  |  |  | 16.4341 | 17.3014 | 18.8222 | [7 empty] | -0.0183 | -0.0036 | 0.1151 | 6502.7079 | 0.1551 | 268.6216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 0.3063 | -3.865 | 3.9078 | 7855.5779 | 4.2526 | 277.9154 | [5 empty] | 16.5711 | 17.4127 | 18.8932 | [5 empty] | 0.089 | 0.0368 | 6477.3272 | 269.2673 |  |  |  |  | 16.6195 | 17.4839 | 19.1105 | [7 empty] | -0.0239 | -0.0987 | 0.1763 | 6533.8511 | 0.1729 | 269.6784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 0.3177 | -3.8181 | 3.8615 | 7820.6679 | 4.2083 | 279.316 | [5 empty] | 16.7536 | 17.6049 | 19.1021 | [5 empty] | 0.0886 | 0.0366 | 6477.574 | 270.3744 |  |  |  |  | 16.8148 | 17.7259 | 19.329 | [7 empty] | -0.099 | -0.0415 | 0.2033 | 6524.0125 | 0.2651 | 271.0669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 0.3328 | -3.9286 | 3.9726 | 7844.622 | 4.3142 | 281.5293 | [5 empty] | 16.9373 | 17.7982 | 19.3124 | [5 empty] | 0.0882 | 0.0365 | 6477.817 | 271.4789 |  |  |  |  | 16.8229 | 17.7322 | 19.332 | [7 empty] | -0.0917 | -0.0383 | 0.1948 | 6522.1262 | 0.2501 | 271.1031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 0.3305 | -3.939 | 3.9827 | 7849.8861 | 4.3068 | 281.4693 | [5 empty] | 17.1221 | 17.9927 | 19.5239 | [5 empty] | 0.0878 | 0.0363 | 6478.0562 | 272.5807 |  |  |  |  | 17.1219 | 17.968 | 19.644 | [7 empty] | 0.0886 | -0.1189 | 0.1552 | 6526.7447 | 0.1819 | 272.4413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 0.342 | -3.9685 | 4.0127 | 7851.0164 | 4.3311 | 282.4933 | [5 empty] | 17.308 | 18.1883 | 19.7368 | [5 empty] | 0.0874 | 0.0361 | 6478.2917 | 273.6799 |  |  |  |  | 17.3702 | 18.2343 | 19.8515 | [7 empty] | 0.11 | -0.0347 | 0.0743 | 6497.7592 | 0.1057 | 273.9368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 0.3383 | -4.0768 | 4.1205 | 7886.3261 | 4.416 | 283.6327 | [5 empty] | 17.4951 | 18.3852 | 19.9509 | [5 empty] | 0.087 | 0.036 | 6478.5236 | 274.7765 |  |  |  |  | 17.4502 | 18.3753 | 20.0811 | [7 empty] | -0.0679 | -0.0925 | 0.2012 | 6535.8527 | 0.21 | 274.7218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 0.3502 | -4.0923 | 4.1365 | 7880.9624 | 4.4278 | 284.6929 | [5 empty] | 17.6833 | 18.5833 | 20.1663 | [5 empty] | 0.0866 | 0.0358 | 6478.752 | 275.8706 |  |  |  |  | 17.6211 | 18.5531 | 20.267 | [7 empty] | -0.0592 | -0.0855 | 0.1897 | 6532.4849 | 0.1976 | 275.7043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 0.3706 | -4.1342 | 4.1796 | 7880.1657 | 4.471 | 286.3053 | [5 empty] | 17.8726 | 18.7825 | 20.383 | [5 empty] | 0.0862 | 0.0357 | 6478.9769 | 276.962 |  |  |  |  | 17.8464 | 18.7561 | 20.4466 | [7 empty] | 0.045 | -0.0552 | 0.0998 | 6511.3081 | 0.0929 | 276.8175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 0.3827 | -4.1834 | 4.2293 | 7874.316 | 4.5207 | 288.9093 | [5 empty] | 18.0631 | 18.983 | 20.6011 | [5 empty] | 0.0858 | 0.0355 | 6479.1983 | 278.0509 |  |  |  |  | 18.0376 | 18.9549 | 20.6717 | [7 empty] | 0.0471 | -0.0644 | 0.1072 | 6513.8106 | 0.1011 | 277.8988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 0.3902 | -4.1916 | 4.2379 | 7866.1718 | 4.5238 | 290.0448 | [5 empty] | 18.2547 | 19.1846 | 20.8204 | [5 empty] | 0.0855 | 0.0353 | 6479.4165 | 279.1372 |  |  |  |  | 18.2514 | 19.162 | 20.9914 | [7 empty] | 0.0529 | -0.162 | 0.2 | 6542.7889 | 0.2065 | 279.0156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 0.4014 | -4.2388 | 4.2856 | 7874.0033 | 4.5626 | 291.0908 | [5 empty] | 18.4474 | 19.3875 | 21.041 | [5 empty] | 0.0851 | 0.0352 | 6479.6314 | 280.2209 |  |  |  |  | 18.4596 | 19.4288 | 21.2238 | [7 empty] | -0.0431 | -0.0902 | 0.1793 | 6531.2416 | 0.1768 | 280.4408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 0.4089 | -4.2411 | 4.2884 | 7864.3129 | 4.5602 | 292.1419 | [5 empty] | 18.6413 | 19.5915 | 21.2629 | [5 empty] | 0.0847 | 0.035 | 6479.843 | 281.3021 |  |  |  |  | 18.6649 | 19.6275 | 21.5271 | [7 empty] | -0.0354 | -0.1795 | 0.2459 | 6557.1056 | 0.222 | 281.4921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 0.4253 | -4.2263 | 4.2748 | 7846.4748 | 4.5493 | 293.2263 | [5 empty] | 18.8363 | 19.7967 | 21.4861 | [5 empty] | 0.0843 | 0.0349 | 6480.0515 | 282.3808 |  |  |  |  | 18.8423 | 19.8829 | 21.5522 | [7 empty] | -0.1027 | 0.0859 | 0.1939 | 6485.0829 | 0.316 | 282.8308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 0.4177 | -4.2375 | 4.2852 | 7852.097 | 4.5378 | 293.2075 | [5 empty] | 19.0324 | 20.0032 | 21.7107 | [5 empty] | 0.0839 | 0.0347 | 6480.2569 | 283.4569 |  |  |  |  | 19.091 | 20.1044 | 21.761 | [7 empty] | 0.0103 | 0.1042 | 0.1012 | 6467.8673 | 0.1697 | 283.9814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 0.4288 | -4.2457 | 4.2941 | 7844.6243 | 4.5429 | 294.242 | [5 empty] | 19.2297 | 20.2108 | 21.9365 | [5 empty] | 0.0836 | 0.0345 | 6480.4593 | 284.5304 |  |  |  |  | 19.1968 | 20.2808 | 22.0885 | [7 empty] | -0.2046 | -0.0065 | 0.291 | 6523.0351 | 0.411 | 284.8903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 0.4327 | -4.3721 | 4.4204 | 7883.7636 | 4.6456 | 295.3602 | [5 empty] | 19.4281 | 20.4197 | 22.1636 | [5 empty] | 0.0832 | 0.0344 | 6480.6588 | 285.6015 |  |  |  |  | 19.3794 | 20.4725 | 22.2971 | [7 empty] | -0.2027 | -0.0067 | 0.2888 | 6522.7782 | 0.4062 | 285.871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 0.4364 | -4.3902 | 4.4385 | 7880.9501 | 4.6541 | 296.4007 | [5 empty] | 19.6277 | 20.6297 | 22.3921 | [5 empty] | 0.0828 | 0.0342 | 6480.8552 | 286.67 |  |  |  |  | 19.6647 | 20.7184 | 22.6388 | [7 empty] | -0.0988 | -0.0934 | 0.2219 | 6536.825 | 0.2388 | 287.1186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 0.438 | -4.5367 | 4.5846 | 7929.2217 | 4.7704 | 297.3812 | [5 empty] | 19.8284 | 20.8409 | 22.6218 | [5 empty] | 0.0824 | 0.0341 | 6481.0489 | 287.736 |  |  |  |  | 19.8199 | 20.9029 | 22.6406 | [7 empty] | -0.0708 | 0.1014 | 0.1673 | 6477.7723 | 0.2738 | 288.0471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 0.4464 | -4.5466 | 4.595 | 7922.3706 | 4.7749 | 298.4114 | [5 empty] | 20.0303 | 21.0534 | 22.8529 | [5 empty] | 0.0821 | 0.0339 | 6481.2397 | 288.7995 |  |  |  |  | 20.0301 | 21.1168 | 22.8772 | [7 empty] | -0.0544 | 0.095 | 0.1495 | 6478.0252 | 0.2445 | 289.1152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 0.4644 | -4.4612 | 4.5113 | 7873.0848 | 4.7079 | 299.9441 | [5 empty] | 20.2333 | 21.267 | 23.0853 | [5 empty] | 0.0817 | 0.0338 | 6481.4278 | 289.8605 |  |  |  |  | 20.2497 | 21.3337 | 23.213 | [7 empty] | -0.0595 | -0.0034 | 0.146 | 6506.4784 | 0.1937 | 290.1899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 0.4775 | -4.4742 | 4.5252 | 7867.2551 | 4.7186 | 300.9733 | [5 empty] | 20.4374 | 21.4819 | 23.319 | [5 empty] | 0.0813 | 0.0336 | 6481.6132 | 290.919 |  |  |  |  | 20.3311 | 21.4824 | 23.4547 | [7 empty] | -0.2422 | -0.0594 | 0.3366 | 6541.1859 | 0.4349 | 290.9215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 0.5059 | -4.4102 | 4.464 | 7826.5434 | 4.6779 | 302.4736 | [5 empty] | 20.6427 | 21.698 | 23.554 | [5 empty] | 0.081 | 0.0335 | 6481.7959 | 291.9751 |  |  |  |  | 20.6928 | 21.7622 | 23.8061 | [7 empty] | -0.0183 | -0.1325 | 0.1934 | 6538.554 | 0.1718 | 292.2875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 0.5057 | -4.4295 | 4.483 | 7824.9708 | 4.6852 | 303.5246 | [5 empty] | 20.8492 | 21.9152 | 23.7903 | [5 empty] | 0.0806 | 0.0333 | 6481.9761 | 293.0286 |  |  |  |  | 20.8598 | 22.0262 | 23.8291 | [7 empty] | -0.125 | 0.1384 | 0.2309 | 6473.6443 | 0.3746 | 293.5634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 0.514 | -4.4493 | 4.5034 | 7822.329 | 4.699 | 304.596 | [5 empty] | 21.0568 | 22.1337 | 24.028 | [5 empty] | 0.0802 | 0.0332 | 6482.1536 | 294.0798 |  |  |  |  | 20.8665 | 22.0282 | 23.8436 | [7 empty] | -0.1178 | 0.1255 | 0.2185 | 6476.4944 | 0.3538 | 293.5731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 0.521 | -4.4656 | 4.5202 | 7819.1002 | 4.7086 | 305.6078 | [5 empty] | 21.2655 | 22.3534 | 24.2669 | [5 empty] | 0.0799 | 0.033 | 6482.3287 | 295.1284 |  |  |  |  | 21.1465 | 22.2628 | 24.492 | [7 empty] | -0.1278 | -0.2544 | 0.3546 | 6583.4645 | 0.3147 | 294.6969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 0.5379 | -4.4901 | 4.5461 | 7817.0107 | 4.7322 | 306.6865 | [5 empty] | 21.4754 | 22.5743 | 24.5072 | [5 empty] | 0.0795 | 0.0329 | 6482.5013 | 296.1746 |  |  |  |  | 21.5044 | 22.6127 | 24.7429 | [7 empty] | -0.0142 | -0.1422 | 0.1986 | 6539.9761 | 0.1735 | 296.3557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 0.5426 | -4.5114 | 4.5677 | 7815.8367 | 4.7445 | 307.7074 | [5 empty] | 21.6865 | 22.7964 | 24.7488 | [5 empty] | 0.0792 | 0.0327 | 6482.6714 | 297.2184 |  |  |  |  | 21.5553 | 22.7665 | 24.7673 | [7 empty] | -0.1942 | 0.0174 | 0.2738 | 6513.9117 | 0.3889 | 297.0781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 0.5522 | -4.5972 | 4.654 | 7836.8634 | 4.8138 | 308.7899 | [5 empty] | 21.8987 | 23.0198 | 24.9917 | [5 empty] | 0.0788 | 0.0326 | 6482.8392 | 298.2597 |  |  |  |  | 21.8307 | 23.0094 | 25.0218 | [7 empty] | -0.0799 | 0.0126 | 0.16 | 6503.8533 | 0.2204 | 298.2116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 0.5427 | -4.592 | 4.6477 | 7835.6775 | 4.7883 | 308.852 | [5 empty] | 22.1121 | 23.2443 | 25.2359 | [5 empty] | 0.0785 | 0.0324 | 6483.0047 | 299.2986 |  |  |  |  | 22.0684 | 23.2446 | 25.3717 | [7 empty] | -0.0807 | -0.0769 | 0.1931 | 6528.1212 | 0.2009 | 299.2998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 0.5553 | -4.5965 | 4.6534 | 7827.1612 | 4.7921 | 309.8964 | [5 empty] | 22.3266 | 23.4701 | 25.4815 | [5 empty] | 0.0781 | 0.0323 | 6483.1679 | 300.3351 |  |  |  |  | 22.1578 | 23.4207 | 25.6279 | [7 empty] | -0.295 | -0.1114 | 0.3999 | 6558.4732 | 0.4805 | 300.1091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 0.5605 | -4.723 | 4.7796 | 7864.3934 | 4.8907 | 310.823 | [5 empty] | 22.5423 | 23.6971 | 25.7284 | [5 empty] | 0.0778 | 0.0321 | 6483.3288 | 301.3692 |  |  |  |  | 22.4602 | 23.6705 | 25.9998 | [7 empty] | -0.1737 | -0.2201 | 0.3561 | 6575.6834 | 0.3296 | 301.2485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 0.5717 | -4.7543 | 4.8117 | 7865.8921 | 4.9151 | 311.8207 | [5 empty] | 22.7591 | 23.9253 | 25.9766 | [5 empty] | 0.0774 | 0.032 | 6483.4876 | 302.4009 |  |  |  |  | 22.516 | 23.8452 | 26.0272 | [7 empty] | -0.3786 | -0.0414 | 0.4619 | 6547.1768 | 0.6178 | 302.0395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 0.5814 | -4.7765 | 4.8348 | 7860.1609 | 4.9341 | 313.3226 | [5 empty] | 22.9771 | 24.1548 | 26.2261 | [5 empty] | 0.0771 | 0.0319 | 6483.6441 | 303.4302 |  |  |  |  | 23.1346 | 24.2537 | 26.2725 | [7 empty] | 0.2526 | 0.0674 | 0.1791 | 6457.7283 | 0.2354 | 303.8718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 0.5881 | -4.8 | 4.8587 | 7859.2946 | 4.9492 | 314.3376 | [5 empty] | 23.1962 | 24.3854 | 26.477 | [5 empty] | 0.0767 | 0.0317 | 6483.7985 | 304.4571 |  |  |  |  | 23.2476 | 24.4195 | 26.6479 | [7 empty] | 0.0722 | -0.0924 | 0.1242 | 6516.7773 | 0.1314 | 304.608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 0.611 | -4.8259 | 4.8869 | 7853.8745 | 4.9799 | 315.767 | [5 empty] | 23.4166 | 24.6173 | 26.7292 | [5 empty] | 0.0764 | 0.0316 | 6483.9509 | 305.4816 |  |  |  |  | 23.4694 | 24.6558 | 26.917 | [7 empty] | 0.0607 | -0.1019 | 0.1344 | 6520.2622 | 0.1349 | 305.6509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 0.6164 | -4.8358 | 4.8971 | 7848.6666 | 4.9831 | 316.7524 | [5 empty] | 23.638 | 24.8504 | 26.9827 | [5 empty] | 0.076 | 0.0314 | 6484.1011 | 306.5037 |  |  |  |  | 23.4752 | 24.6553 | 26.9152 | [7 empty] | 0.0761 | -0.1026 | 0.134 | 6518.9755 | 0.1617 | 305.6489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 0.6214 | -4.8554 | 4.917 | 7846.5606 | 4.9942 | 317.7829 | [5 empty] | 23.8607 | 25.0847 | 27.2376 | [5 empty] | 0.0757 | 0.0313 | 6484.2494 | 307.5235 |  |  |  |  | 24.0069 | 25.0753 | 27.3202 | [7 empty] | 0.4085 | -0.0951 | 0.356 | 6485.6549 | 0.5434 | 307.4829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 0.6328 | -4.8762 | 4.9389 | 7844.6521 | 5.01 | 318.7477 | [5 empty] | 24.0845 | 25.3202 | 27.4938 | [5 empty] | 0.0754 | 0.0312 | 6484.3956 | 308.541 |  |  |  |  | 24.0897 | 25.2287 | 27.5764 | [7 empty] | 0.2259 | -0.1545 | 0.239 | 6518.0849 | 0.3547 | 308.1465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 0.6484 | -4.8876 | 4.9519 | 7839.0841 | 5.0211 | 319.7027 | [5 empty] | 24.3095 | 25.557 | 27.7513 | [5 empty] | 0.075 | 0.031 | 6484.54 | 309.556 |  |  |  |  | 24.3529 | 25.5534 | 27.8469 | [7 empty] | 0.1486 | -0.069 | 0.1241 | 6503.2423 | 0.1812 | 309.5404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 0.6497 | -4.9254 | 4.9895 | 7843.5458 | 5.0445 | 320.7527 | [5 empty] | 24.5356 | 25.795 | 28.0102 | [5 empty] | 0.0747 | 0.0309 | 6484.6824 | 310.5688 |  |  |  |  | 24.6278 | 25.7979 | 28.1304 | [7 empty] | 0.2412 | -0.0961 | 0.2094 | 6501.5672 | 0.3207 | 310.5809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 0.6513 | -4.9317 | 4.9959 | 7845.8554 | 5.0358 | 320.709 | [5 empty] | 24.7629 | 26.0343 | 28.2704 | [5 empty] | 0.0744 | 0.0307 | 6484.8229 | 311.5792 |  |  |  |  | 24.8102 | 26.0129 | 28.1373 | [7 empty] | 0.2719 | 0.1061 | 0.2114 | 6447.9247 | 0.2466 | 311.4894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 0.6673 | -4.948 | 5.0138 | 7838.028 | 5.0542 | 322.1598 | [5 empty] | 24.9914 | 26.2747 | 28.5319 | [5 empty] | 0.074 | 0.0306 | 6484.9616 | 312.5873 |  |  |  |  | 25.1534 | 26.3013 | 28.65 | [7 empty] | 0.3586 | -0.0848 | 0.3071 | 6487.9808 | 0.4659 | 312.6985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 0.6717 | -4.9466 | 5.0128 | 7829.1797 | 5.0482 | 323.1661 | [5 empty] | 25.2211 | 26.5164 | 28.7948 | [5 empty] | 0.0737 | 0.0305 | 6485.0984 | 313.5931 |  |  |  |  | 25.1953 | 26.4498 | 28.6638 | [7 empty] | 0.1819 | 0.07 | 0.1151 | 6465.4647 | 0.1374 | 313.3166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 0.7017 | -4.9435 | 5.0133 | 7813.108 | 5.0614 | 324.6622 | [5 empty] | 25.4519 | 26.7593 | 29.059 | [5 empty] | 0.0734 | 0.0303 | 6485.2335 | 314.5966 |  |  |  |  | 25.3197 | 26.6507 | 29.0743 | [7 empty] | -0.0411 | -0.0752 | 0.1557 | 6521.9392 | 0.1489 | 314.1485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 0.7048 | -4.9405 | 5.0107 | 7804.0156 | 5.0537 | 325.6887 | [5 empty] | 25.6839 | 27.0035 | 29.3246 | [5 empty] | 0.0731 | 0.0302 | 6485.3668 | 315.5977 |  |  |  |  | 25.5717 | 26.9587 | 29.3482 | [7 empty] | -0.1125 | -0.0114 | 0.1901 | 6512.373 | 0.2413 | 315.4147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 0.7301 | -4.9685 | 5.0416 | 7796.6944 | 5.0918 | 327.5042 | [5 empty] | 25.917 | 27.2489 | 29.5915 | [5 empty] | 0.0727 | 0.0301 | 6485.4983 | 316.5966 |  |  |  |  | 26.1138 | 27.3419 | 29.7636 | [7 empty] | 0.2944 | -0.0602 | 0.2394 | 6487.9074 | 0.3624 | 316.9732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 0.7242 | -4.997 | 5.0691 | 7799.9737 | 5.1021 | 328.4104 | [5 empty] | 26.1514 | 27.4955 | 29.8597 | [5 empty] | 0.0724 | 0.0299 | 6485.6282 | 317.5932 |  |  |  |  | 26.105 | 27.3315 | 29.7467 | [7 empty] | 0.299 | -0.0558 | 0.2423 | 6486.4293 | 0.3691 | 316.9311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 0.738 | -5.0214 | 5.0949 | 7799.4591 | 5.1222 | 329.334 | [5 empty] | 26.3869 | 27.7434 | 30.1293 | [5 empty] | 0.0721 | 0.0298 | 6485.7564 | 318.5875 |  |  |  |  | 26.2186 | 27.5936 | 30.0227 | [7 empty] | -0.0066 | -0.0101 | 0.0882 | 6502.4626 | 0.1095 | 317.9874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 0.7431 | -5.0407 | 5.1146 | 7795.0573 | 5.1367 | 330.699 | [5 empty] | 26.6236 | 27.9925 | 30.4003 | [5 empty] | 0.0718 | 0.0297 | 6485.883 | 319.5796 |  |  |  |  | 26.4704 | 27.8521 | 30.3201 | [7 empty] | 0.0015 | -0.0253 | 0.0892 | 6505.4208 | 0.0986 | 319.0216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 0.7644 | -5.0556 | 5.1322 | 7790.4091 | 5.1549 | 331.6605 | [5 empty] | 26.8614 | 28.2428 | 30.6725 | [5 empty] | 0.0715 | 0.0295 | 6486.0079 | 320.5694 |  |  |  |  | 26.7743 | 28.1138 | 30.5844 | [7 empty] | 0.1331 | -0.0237 | 0.0814 | 6493.4339 | 0.1303 | 320.06 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 0.7773 | -5.078 | 5.156 | 7786.403 | 5.177 | 332.9973 | [5 empty] | 27.1005 | 28.4944 | 30.9462 | [5 empty] | 0.0712 | 0.0294 | 6486.1312 | 321.5569 |  |  |  |  | 26.9758 | 28.3368 | 30.6233 | [7 empty] | 0.1807 | 0.1484 | 0.1617 | 6448.1302 | 0.1509 | 320.9391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 0.7762 | -5.0828 | 5.1606 | 7787.8458 | 5.1638 | 333.0276 | [5 empty] | 27.3407 | 28.7472 | 31.2212 | [5 empty] | 0.0708 | 0.0293 | 6486.253 | 322.5422 |  |  |  |  | 27.3381 | 28.6254 | 31.1861 | [7 empty] | 0.2896 | -0.0822 | 0.2456 | 6493.8869 | 0.3713 | 322.0682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 0.7795 | -5.1082 | 5.1861 | 7788.9321 | 5.1777 | 333.9417 | [5 empty] | 27.5821 | 29.0013 | 31.4975 | [5 empty] | 0.0705 | 0.0292 | 6486.3732 | 323.5253 |  |  |  |  | 27.5834 | 28.8599 | 31.4723 | [7 empty] | 0.3277 | -0.1137 | 0.2942 | 6498.1138 | 0.4435 | 322.9789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 0.7879 | -5.2588 | 5.3363 | 7821.3801 | 5.3006 | 335.8923 | [5 empty] | 27.8247 | 29.2566 | 31.7752 | [5 empty] | 0.0702 | 0.029 | 6486.492 | 324.5061 |  |  |  |  | 27.848 | 29.187 | 31.7864 | [7 empty] | 0.2381 | -0.0664 | 0.1931 | 6494.6299 | 0.2908 | 324.2395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 0.7933 | -5.4049 | 5.4818 | 7860.6491 | 5.4066 | 336.7483 | [5 empty] | 28.0684 | 29.5131 | 32.0542 | [5 empty] | 0.0699 | 0.0289 | 6486.6093 | 325.4847 |  |  |  |  | 28.0228 | 29.4032 | 31.8054 | [7 empty] | 0.2444 | 0.1185 | 0.1961 | 6450.7087 | 0.2116 | 325.0663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 0.7933 | -5.396 | 5.4728 | 7857.2778 | 5.3846 | 336.818 | [5 empty] | 28.3134 | 29.7709 | 32.3346 | [5 empty] | 0.0696 | 0.0288 | 6486.725 | 326.4611 |  |  |  |  | 28.3411 | 29.7527 | 32.3784 | [7 empty] | 0.1466 | -0.035 | 0.1 | 6495.123 | 0.1486 | 326.3922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 0.8106 | -5.4248 | 5.5036 | 7857.6062 | 5.4098 | 337.7238 | [5 empty] | 28.5595 | 30.03 | 32.6163 | [5 empty] | 0.0693 | 0.0287 | 6486.8394 | 327.4353 |  |  |  |  | 28.3778 | 29.9034 | 32.373 | [7 empty] | -0.029 | 0.131 | 0.1419 | 6471.3046 | 0.2122 | 326.9603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 0.7095 | -5.3382 | 5.4048 | 7831.641 | 5.2758 | 339.071 | [5 empty] | 28.8068 | 30.2902 | 32.8994 | [5 empty] | 0.069 | 0.0285 | 6486.9523 | 328.4073 |  |  |  |  | 28.6481 | 30.1716 | 32.8038 | [7 empty] | -0.0425 | 0.014 | 0.1124 | 6499.7308 | 0.1508 | 327.965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 0.7352 | -5.3497 | 5.4193 | 7825.682 | 5.2935 | 339.9864 | [5 empty] | 29.0553 | 30.5518 | 33.1839 | [5 empty] | 0.0687 | 0.0284 | 6487.0638 | 329.377 |  |  |  |  | 28.961 | 30.4507 | 33.0882 | [7 empty] | 0.0677 | 0.0165 | 0.0119 | 6489.8661 | 0.0359 | 329.0029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 0.6393 | -5.2854 | 5.3442 | 7807.4898 | 5.1801 | 341.2128 | [5 empty] | 29.305 | 30.8146 | 33.4697 | [5 empty] | 0.0684 | 0.0283 | 6487.174 | 330.3447 |  |  |  |  | 29.1556 | 30.681 | 33.1163 | [7 empty] | 0.0903 | 0.2011 | 0.1742 | 6445.7699 | 0.1711 | 329.8538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 0.6486 | -5.3135 | 5.3731 | 7808.4748 | 5.2003 | 342.139 | [5 empty] | 29.5559 | 31.0786 | 33.7569 | [5 empty] | 0.0681 | 0.0282 | 6487.2828 | 331.3101 |  |  |  |  | 29.5583 | 31.009 | 33.8276 | [7 empty] | 0.1665 | -0.1065 | 0.1668 | 6509.9791 | 0.2343 | 331.0561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 0.7739 | -5.3124 | 5.3869 | 7787.2742 | 5.2728 | 343.1753 | [5 empty] | 29.8079 | 31.3439 | 34.0454 | [5 empty] | 0.0678 | 0.028 | 6487.3902 | 332.2733 |  |  |  |  | 29.7634 | 31.317 | 33.8248 | [7 empty] | 0.0912 | 0.1849 | 0.1586 | 6449.9308 | 0.148 | 332.1761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 0.7837 | -5.3329 | 5.4084 | 7786.0812 | 5.2874 | 344.0853 | [5 empty] | 30.0612 | 31.6104 | 34.3353 | [5 empty] | 0.0675 | 0.0279 | 6487.4964 | 333.2345 |  |  |  |  | 30.0485 | 31.5892 | 34.2673 | [7 empty] | 0.0985 | 0.0614 | 0.0456 | 6477.3656 | 0.0395 | 333.1582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 0.8966 | -5.3319 | 5.4235 | 7766.0609 | 5.3545 | 345.2038 | [5 empty] | 30.3156 | 31.8782 | 34.6265 | [5 empty] | 0.0672 | 0.0278 | 6487.6013 | 334.1934 |  |  |  |  | 30.3083 | 31.9245 | 34.5645 | [7 empty] | -0.0047 | 0.1296 | 0.1246 | 6470.6038 | 0.1741 | 334.3586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 0.909 | -5.3552 | 5.4484 | 7765.6168 | 5.3728 | 346.101 | [5 empty] | 30.5712 | 32.1472 | 34.9192 | [5 empty] | 0.0669 | 0.0277 | 6487.7049 | 335.1502 |  |  |  |  | 30.5917 | 32.1973 | 35.0167 | [7 empty] | -0.0048 | 0.001 | 0.0765 | 6499.5648 | 0.0881 | 335.3276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 0.9105 | -5.4847 | 5.5765 | 7797.2974 | 5.4635 | 347.0775 | [5 empty] | 30.8281 | 32.4175 | 35.2131 | [5 empty] | 0.0666 | 0.0276 | 6487.8073 | 336.1049 |  |  |  |  | 30.7028 | 32.4029 | 35.328 | [7 empty] | -0.2115 | -0.0454 | 0.2875 | 6526.882 | 0.3432 | 336.0537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 0.9193 | -5.4999 | 5.5928 | 7794.5391 | 5.4735 | 347.9934 | [5 empty] | 31.0861 | 32.689 | 35.5085 | [5 empty] | 0.0664 | 0.0274 | 6487.9085 | 337.0574 |  |  |  |  | 30.9744 | 32.6746 | 35.6219 | [7 empty] | -0.1817 | -0.0475 | 0.2592 | 6524.8279 | 0.3028 | 337.0069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 0.9192 | -5.6727 | 5.7635 | 7838.7794 | 5.5947 | 349.0179 | [5 empty] | 31.3453 | 32.9618 | 35.8052 | [5 empty] | 0.0661 | 0.0273 | 6488.0083 | 338.0078 |  |  |  |  | 31.1813 | 32.9241 | 35.6458 | [7 empty] | -0.1637 | 0.1522 | 0.2615 | 6478.8521 | 0.3851 | 337.8767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 0.9336 | -5.6826 | 5.7754 | 7833.8413 | 5.604 | 349.911 | [5 empty] | 31.6057 | 33.2359 | 36.1033 | [5 empty] | 0.0658 | 0.0272 | 6488.1071 | 338.9561 |  |  |  |  | 31.445 | 33.2077 | 35.955 | [7 empty] | -0.1753 | 0.1524 | 0.2716 | 6479.8157 | 0.399 | 338.8587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 0.9426 | -5.695 | 5.7889 | 7829.4383 | 5.6128 | 350.9137 | [5 empty] | 31.8673 | 33.5112 | 36.4027 | [5 empty] | 0.0655 | 0.0271 | 6488.2047 | 339.9023 |  |  |  |  | 31.7075 | 33.4692 | 36.2853 | [7 empty] | -0.1604 | 0.1129 | 0.2417 | 6487.3668 | 0.352 | 339.7584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 0.9426 | -5.6957 | 5.7895 | 7823.4148 | 5.6062 | 351.7972 | [5 empty] | 32.1301 | 33.7878 | 36.7035 | [5 empty] | 0.0652 | 0.027 | 6488.3012 | 340.8464 |  |  |  |  | 31.9742 | 33.752 | 36.6096 | [7 empty] | -0.1692 | 0.1002 | 0.2456 | 6490.9111 | 0.3542 | 340.7244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 0.9555 | -5.6977 | 5.7934 | 7816.1898 | 5.6092 | 352.7243 | [5 empty] | 32.3941 | 34.0656 | 37.0057 | [5 empty] | 0.0649 | 0.0268 | 6488.3964 | 341.7884 |  |  |  |  | 32.3384 | 34.068 | 37.0467 | [7 empty] | -0.0667 | 0.0123 | 0.1324 | 6502.0053 | 0.1686 | 341.7963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 0.9659 | -5.6897 | 5.7871 | 7805.8184 | 5.6045 | 353.736 | [5 empty] | 32.6592 | 34.3447 | 37.3093 | [5 empty] | 0.0647 | 0.0267 | 6488.4906 | 342.7283 |  |  |  |  | 32.6072 | 34.3347 | 37.3461 | [7 empty] | -0.038 | 0.0013 | 0.1057 | 6502.1112 | 0.126 | 342.6946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 0.8766 | -5.6855 | 5.7696 | 7804.5153 | 5.5437 | 355.0888 | [5 empty] | 32.9256 | 34.6251 | 37.6142 | [5 empty] | 0.0644 | 0.0266 | 6488.5837 | 343.6661 |  |  |  |  | 32.9836 | 34.6583 | 37.7911 | [7 empty] | 0.0733 | -0.0863 | 0.1133 | 6512.3354 | 0.1198 | 343.7768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 0.884 | -5.6856 | 5.7707 | 7803.6615 | 5.5319 | 355.1054 | [5 empty] | 33.1932 | 34.9067 | 37.9205 | [5 empty] | 0.0641 | 0.0265 | 6488.6756 | 344.6018 |  |  |  |  | 33.2649 | 34.9588 | 38.0896 | [7 empty] | 0.0735 | -0.0637 | 0.0907 | 6507.3643 | 0.0983 | 344.7742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 0.8952 | -5.7 | 5.7864 | 7800.4133 | 5.543 | 356.0225 | [5 empty] | 33.462 | 35.1896 | 38.2282 | [5 empty] | 0.0638 | 0.0264 | 6488.7665 | 345.5355 |  |  |  |  | 33.5404 | 35.2658 | 38.402 | [7 empty] | 0.0471 | -0.0432 | 0.0716 | 6505.0037 | 0.0663 | 345.7859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 0.818 | -5.7647 | 5.8399 | 7812.8625 | 5.549 | 358.0639 | [5 empty] | 33.732 | 35.4737 | 38.5373 | [5 empty] | 0.0636 | 0.0263 | 6488.8564 | 346.4672 |  |  |  |  | 33.8226 | 35.5452 | 38.7234 | [7 empty] | 0.0751 | -0.0603 | 0.0873 | 6506.4616 | 0.0973 | 346.7005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 0.9233 | -5.8811 | 5.9695 | 7828.5615 | 5.6926 | 359.0599 | [5 empty] | 34.0032 | 35.7591 | 38.8477 | [5 empty] | 0.0633 | 0.0262 | 6488.9453 | 347.3967 |  |  |  |  | 33.8195 | 35.5572 | 38.7141 | [7 empty] | 0.0528 | -0.0401 | 0.0671 | 6503.8563 | 0.0871 | 346.7396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 0.9237 | -5.8961 | 5.9844 | 7826.6942 | 5.6971 | 359.9474 | [5 empty] | 34.2756 | 36.0458 | 39.1595 | [5 empty] | 0.063 | 0.0261 | 6489.0331 | 348.3243 |  |  |  |  | 34.1122 | 35.9279 | 39.0279 | [7 empty] | -0.039 | 0.0414 | 0.1032 | 6493.6243 | 0.1472 | 347.9436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 1.0368 | -6.0066 | 6.1106 | 7839.5919 | 5.841 | 360.9655 | [5 empty] | 34.5492 | 36.3338 | 39.4727 | [5 empty] | 0.0628 | 0.0259 | 6489.1199 | 349.2498 |  |  |  |  | 34.4108 | 36.2253 | 39.3378 | [7 empty] | -0.0026 | 0.0473 | 0.0687 | 6489.6135 | 0.1036 | 348.902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 1.036 | -6.0043 | 6.1082 | 7839.0694 | 5.8222 | 360.9594 | [5 empty] | 34.824 | 36.623 | 39.7873 | [5 empty] | 0.0625 | 0.0258 | 6489.2057 | 350.1733 |  |  |  |  | 34.7131 | 36.5823 | 39.791 | [7 empty] | -0.0963 | 0.0082 | 0.1598 | 6505.0282 | 0.2009 | 350.0436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 1.0529 | -6.0781 | 6.1837 | 7845.8231 | 5.8888 | 362.7535 | [5 empty] | 35.1 | 36.9135 | 40.1032 | [5 empty] | 0.0622 | 0.0257 | 6489.2906 | 351.0947 |  |  |  |  | 35.0038 | 36.8709 | 40.1152 | [7 empty] | -0.0666 | -0.0033 | 0.132 | 6505.1641 | 0.1574 | 350.9602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 1.0664 | -6.0802 | 6.1878 | 7839.0815 | 5.8919 | 363.6184 | [5 empty] | 35.3772 | 37.2052 | 40.4205 | [5 empty] | 0.062 | 0.0256 | 6489.3744 | 352.0141 |  |  |  |  | 35.0538 | 37.0516 | 40.1285 | [7 empty] | -0.2508 | 0.1605 | 0.3407 | 6484.9235 | 0.4891 | 351.5306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 1.0725 | -6.0934 | 6.2018 | 7836.059 | 5.8987 | 364.5114 | [5 empty] | 35.6556 | 37.4983 | 40.7393 | [5 empty] | 0.0617 | 0.0255 | 6489.4573 | 352.9316 |  |  |  |  | 35.3766 | 37.3538 | 40.6004 | [7 empty] | -0.2235 | 0.0467 | 0.286 | 6506.5746 | 0.3852 | 352.4799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 1.0773 | -6.1151 | 6.224 | 7836.0525 | 5.9098 | 365.3283 | [5 empty] | 35.9353 | 37.7926 | 41.0594 | [5 empty] | 0.0614 | 0.0254 | 6489.5394 | 353.847 |  |  |  |  | 35.6799 | 37.6525 | 40.9606 | [7 empty] | -0.1952 | 0.0161 | 0.2568 | 6510.7609 | 0.333 | 353.4122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 0.9956 | -6.044 | 6.1408 | 7816.4714 | 5.8069 | 366.5064 | [5 empty] | 36.2161 | 38.0881 | 41.3808 | [5 empty] | 0.0612 | 0.0253 | 6489.6204 | 354.7604 |  |  |  |  | 35.9884 | 37.9435 | 41.4222 | [7 empty] | -0.1762 | -0.0965 | 0.2668 | 6532.6733 | 0.2751 | 354.3143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 0.9969 | -6.0617 | 6.1584 | 7815.4103 | 5.8139 | 367.3733 | [5 empty] | 36.4982 | 38.385 | 41.7037 | [5 empty] | 0.0609 | 0.0252 | 6489.7006 | 355.6719 |  |  |  |  | 36.2909 | 38.2417 | 41.7672 | [7 empty] | -0.1443 | -0.1157 | 0.249 | 6534.1096 | 0.237 | 355.2328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 0.9036 | -5.9905 | 6.0743 | 7797.8082 | 5.7039 | 368.4684 | [5 empty] | 36.7814 | 38.6831 | 42.028 | [5 empty] | 0.0607 | 0.0251 | 6489.7799 | 356.5814 |  |  |  |  | 36.7326 | 38.5813 | 42.2321 | [7 empty] | 0.0582 | -0.2121 | 0.2372 | 6538.6826 | 0.2326 | 356.2715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 0.9322 | -5.9988 | 6.0865 | 7790.9073 | 5.7227 | 369.4545 | [5 empty] | 37.0659 | 38.9825 | 42.3536 | [5 empty] | 0.0604 | 0.025 | 6489.8583 | 357.4889 |  |  |  |  | 37.0957 | 38.9171 | 42.5748 | [7 empty] | 0.1498 | -0.2056 | 0.2473 | 6530.3327 | 0.2994 | 357.2912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 1.0388 | -6.1182 | 6.2206 | 7806.2609 | 5.8675 | 370.4774 | [5 empty] | 37.3516 | 39.2832 | 42.6806 | [5 empty] | 0.0602 | 0.0249 | 6489.9358 | 358.3944 |  |  |  |  | 37.2015 | 39.1264 | 42.9061 | [7 empty] | -0.0611 | -0.2568 | 0.3066 | 6556.5038 | 0.2452 | 357.9228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 1.0512 | -6.1454 | 6.2493 | 7806.8484 | 5.8877 | 371.3263 | [5 empty] | 37.6385 | 39.5851 | 43.0091 | [5 empty] | 0.0599 | 0.0248 | 6490.0125 | 359.298 |  |  |  |  | 37.5129 | 39.513 | 43.2528 | [7 empty] | -0.1459 | -0.1902 | 0.2976 | 6548.8688 | 0.2461 | 359.0825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 1.1586 | -6.2769 | 6.3967 | 7824.9528 | 6.0411 | 372.3913 | [5 empty] | 37.9266 | 39.8884 | 43.3389 | [5 empty] | 0.0596 | 0.0247 | 6490.0884 | 360.1996 |  |  |  |  | 37.8812 | 39.8488 | 43.6171 | [7 empty] | -0.0511 | -0.2003 | 0.2507 | 6543.7034 | 0.1947 | 360.0822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 1.1712 | -6.2916 | 6.4132 | 7821.9341 | 6.0529 | 373.2619 | [5 empty] | 38.216 | 40.1929 | 43.6701 | [5 empty] | 0.0594 | 0.0246 | 6490.1634 | 361.0993 |  |  |  |  | 38.1823 | 40.2157 | 43.9427 | [7 empty] | -0.1196 | -0.1366 | 0.2409 | 6535.6371 | 0.2061 | 361.1666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 1.1739 | -6.3169 | 6.4386 | 7822.6998 | 6.0661 | 374.1366 | [5 empty] | 38.5065 | 40.4987 | 44.0027 | [5 empty] | 0.0592 | 0.0245 | 6490.2375 | 361.9971 |  |  |  |  | 38.4946 | 40.5551 | 44.2956 | [7 empty] | -0.1336 | -0.1225 | 0.2423 | 6533.6461 | 0.2181 | 362.162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 1.1839 | -6.3297 | 6.4529 | 7819.2533 | 6.0755 | 375.0362 | [5 empty] | 38.7983 | 40.8057 | 44.3366 | [5 empty] | 0.0589 | 0.0244 | 6490.3109 | 362.8929 |  |  |  |  | 38.7653 | 40.8297 | 44.6443 | [7 empty] | -0.1293 | -0.1592 | 0.2629 | 6540.5931 | 0.2193 | 362.9624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 1.1828 | -6.3151 | 6.4383 | 7815.137 | 6.0481 | 375.0913 | [5 empty] | 39.0913 | 41.1141 | 44.672 | [5 empty] | 0.0587 | 0.0242 | 6490.3835 | 363.7868 |  |  |  |  | 39.0871 | 41.1598 | 45.0016 | [7 empty] | -0.1131 | -0.1592 | 0.2513 | 6539.246 | 0.205 | 363.9189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 1.1926 | -6.3344 | 6.4589 | 7813.5507 | 6.0616 | 375.9763 | [5 empty] | 39.3855 | 41.4237 | 45.0088 | [5 empty] | 0.0584 | 0.0241 | 6490.4553 | 364.6788 |  |  |  |  | 39.3224 | 41.4451 | 45.0315 | [7 empty] | -0.0977 | 0.0438 | 0.1574 | 6497.7653 | 0.2105 | 364.74 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 1.202 | -6.3505 | 6.4764 | 7811.62 | 6.072 | 376.7971 | [5 empty] | 39.6809 | 41.7347 | 45.347 | [5 empty] | 0.0582 | 0.024 | 6490.5263 | 365.5688 |  |  |  |  | 39.6099 | 41.7319 | 45.4063 | [7 empty] | -0.0879 | -0.0033 | 0.1486 | 6506.3201 | 0.1759 | 365.5609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 1.1141 | -6.4096 | 6.5197 | 7827.857 | 6.057 | 377.9537 | [5 empty] | 39.9776 | 42.0469 | 45.6866 | [5 empty] | 0.0579 | 0.0239 | 6490.5966 | 366.457 |  |  |  |  | 39.9587 | 42.0714 | 45.9245 | [7 empty] | -0.082 | -0.1117 | 0.1949 | 6527.193 | 0.1622 | 366.5265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 1.017 | -6.4817 | 6.5759 | 7842.0669 | 6.0609 | 380.0498 | [5 empty] | 40.2754 | 42.3604 | 46.0275 | [5 empty] | 0.0577 | 0.0238 | 6490.6661 | 367.3433 |  |  |  |  | 40.0734 | 42.2916 | 46.275 | [7 empty] | -0.2893 | -0.1658 | 0.3954 | 6552.643 | 0.3879 | 367.1495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 1.0257 | -6.4747 | 6.5702 | 7838.8897 | 6.0437 | 380.1319 | [5 empty] | 40.5745 | 42.6751 | 46.3699 | [5 empty] | 0.0574 | 0.0237 | 6490.7349 | 368.2276 |  |  |  |  | 40.8894 | 42.8452 | 46.891 | [7 empty] | 0.2431 | -0.2401 | 0.3226 | 6528.9609 | 0.423 | 368.7031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 1.0181 | -6.4815 | 6.5758 | 7835.4252 | 6.0392 | 381.0428 | [5 empty] | 40.8748 | 42.9912 | 46.7137 | [5 empty] | 0.0572 | 0.0237 | 6490.8029 | 369.1101 |  |  |  |  | 40.9358 | 43.0359 | 46.8988 | [7 empty] | 0.052 | -0.0734 | 0.0972 | 6509.9671 | 0.0914 | 369.2345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 1.0218 | -6.4772 | 6.572 | 7827.9723 | 6.0339 | 381.9635 | [5 empty] | 41.1764 | 43.3086 | 47.0588 | [5 empty] | 0.057 | 0.0236 | 6490.8703 | 369.9908 |  |  |  |  | 40.9562 | 43.0608 | 46.9237 | [7 empty] | 0.0466 | -0.0712 | 0.0953 | 6509.9115 | 0.1106 | 369.3037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 1.0544 | -6.4763 | 6.5759 | 7819.2529 | 6.047 | 382.8182 | [5 empty] | 41.4791 | 43.6272 | 47.4054 | [5 empty] | 0.0567 | 0.0235 | 6490.9369 | 370.8695 |  |  |  |  | 41.2742 | 43.4731 | 47.229 | [7 empty] | -0.0478 | 0.0427 | 0.1063 | 6494.5271 | 0.1496 | 370.4452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 1.0449 | -6.5081 | 6.6058 | 7822.4959 | 6.0583 | 383.7211 | [5 empty] | 41.7831 | 43.9471 | 47.7534 | [5 empty] | 0.0565 | 0.0234 | 6491.0028 | 371.7464 |  |  |  |  | 41.3388 | 43.6954 | 47.2674 | [7 empty] | -0.2581 | 0.2132 | 0.3674 | 6476.5403 | 0.5165 | 371.057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 1.0709 | -6.5242 | 6.6256 | 7818.4989 | 6.08 | 384.622 | [5 empty] | 42.0884 | 44.2684 | 48.1028 | [5 empty] | 0.0563 | 0.0233 | 6491.068 | 372.6214 |  |  |  |  | 41.8969 | 44.2065 | 48.3182 | [7 empty] | -0.2647 | -0.1368 | 0.3586 | 6544.1076 | 0.3578 | 372.4533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 1.072 | -6.5546 | 6.6558 | 7820.4329 | 6.0966 | 385.5209 | [5 empty] | 42.3948 | 44.5909 | 48.4536 | [5 empty] | 0.056 | 0.0232 | 6491.1326 | 373.4946 |  |  |  |  | 42.7911 | 44.8054 | 48.6986 | [7 empty] | 0.3998 | -0.0275 | 0.3475 | 6477.1191 | 0.459 | 374.0725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 1.081 | -6.5711 | 6.6733 | 7818.7842 | 6.1067 | 386.3094 | [5 empty] | 42.7025 | 44.9147 | 48.8058 | [5 empty] | 0.0558 | 0.0231 | 6491.1964 | 374.366 |  |  |  |  | 42.7956 | 44.7995 | 48.7002 | [7 empty] | 0.4159 | -0.0351 | 0.3647 | 6477.462 | 0.4803 | 374.0565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 1.0971 | -6.6022 | 6.7066 | 7818.9835 | 6.134 | 387.2944 | [5 empty] | 43.0114 | 45.2398 | 49.1594 | [5 empty] | 0.0556 | 0.023 | 6491.2597 | 375.2355 |  |  |  |  | 43.041 | 45.3266 | 49.2494 | [7 empty] | -0.0382 | 0.0376 | 0.0949 | 6494.9273 | 0.1283 | 375.4669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 1.1022 | -6.604 | 6.709 | 7819.2538 | 6.1195 | 387.2487 | [5 empty] | 43.3215 | 45.5662 | 49.5144 | [5 empty] | 0.0553 | 0.0229 | 6491.3222 | 376.1031 |  |  |  |  | 43.3495 | 45.6438 | 49.6085 | [7 empty] | -0.0293 | 0.0265 | 0.0847 | 6496.4125 | 0.1108 | 376.3087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 1.0949 | -6.6017 | 6.7056 | 7813.8578 | 6.1088 | 388.1173 | [5 empty] | 43.6329 | 45.8939 | 49.8708 | [5 empty] | 0.0551 | 0.0228 | 6491.3841 | 376.969 |  |  |  |  | 43.3432 | 45.6371 | 49.6057 | [7 empty] | -0.0303 | 0.0235 | 0.0854 | 6497.0455 | 0.1292 | 376.2908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 1.1175 | -6.7623 | 6.8677 | 7846.3168 | 6.2259 | 389.0572 | [5 empty] | 43.9455 | 46.2229 | 50.2286 | [5 empty] | 0.0549 | 0.0227 | 6491.4453 | 377.833 |  |  |  |  | 44.0763 | 46.1363 | 50.1257 | [7 empty] | 0.4364 | -0.0183 | 0.3837 | 6473.2649 | 0.4947 | 377.6062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 1.1158 | -6.7783 | 6.8832 | 7844.8201 | 6.2307 | 389.9364 | [5 empty] | 44.2593 | 46.5531 | 50.5878 | [5 empty] | 0.0547 | 0.0226 | 6491.506 | 378.6953 |  |  |  |  | 44.2564 | 46.595 | 50.501 | [7 empty] | 0.0156 | 0.1185 | 0.1036 | 6476.3752 | 0.1237 | 378.8042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 1.1055 | -6.9421 | 7.0435 | 7881.4527 | 6.3289 | 390.7971 | [5 empty] | 44.5743 | 46.8847 | 50.9485 | [5 empty] | 0.0544 | 0.0225 | 6491.566 | 379.5557 |  |  |  |  | 44.6163 | 46.9434 | 51.047 | [7 empty] | 0.0205 | 0.0028 | 0.0392 | 6497.493 | 0.0405 | 379.7073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 1.106 | -6.9506 | 7.0519 | 7877.4121 | 6.3307 | 391.7259 | [5 empty] | 44.8906 | 47.2176 | 51.3105 | [5 empty] | 0.0542 | 0.0224 | 6491.6254 | 380.4143 |  |  |  |  | 44.9262 | 47.3032 | 51.1039 | [7 empty] | 0.056 | 0.2271 | 0.2047 | 6454.0061 | 0.1945 | 380.6341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 1.1151 | -6.9586 | 7.0611 | 7873.2259 | 6.3357 | 392.5455 | [5 empty] | 45.2082 | 47.5518 | 51.674 | [5 empty] | 0.054 | 0.0223 | 6491.6842 | 381.2711 |  |  |  |  | 45.2544 | 47.6464 | 51.4571 | [7 empty] | 0.0651 | 0.2389 | 0.2168 | 6451.4459 | 0.2003 | 381.5127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 1.1394 | -6.9822 | 7.0881 | 7865.5625 | 6.374 | 394.295 | [5 empty] | 45.5269 | 47.8873 | 52.0389 | [5 empty] | 0.0538 | 0.0222 | 6491.7424 | 382.1262 |  |  |  |  | 45.6145 | 47.9911 | 52.0161 | [7 empty] | 0.0714 | 0.1122 | 0.0916 | 6474.1833 | 0.0818 | 382.3898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 1.1669 | -7.0075 | 7.1172 | 7864.0166 | 6.4013 | 395.1275 | [5 empty] | 45.8469 | 48.2241 | 52.4052 | [5 empty] | 0.0536 | 0.0221 | 6491.8 | 382.9794 |  |  |  |  | 45.9486 | 48.3389 | 52.3687 | [7 empty] | 0.0844 | 0.1274 | 0.1097 | 6470.6582 | 0.0926 | 383.2691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 1.1483 | -6.9882 | 7.0952 | 7855.4285 | 6.3731 | 395.9777 | [5 empty] | 46.1682 | 48.5621 | 52.7729 | [5 empty] | 0.0533 | 0.0221 | 6491.857 | 383.8309 |  |  |  |  | 46.2725 | 48.6588 | 52.7754 | [7 empty] | 0.1028 | 0.0851 | 0.0801 | 6477.1925 | 0.0664 | 384.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 1.1557 | -7.0053 | 7.1132 | 7853.4606 | 6.3842 | 396.8423 | [5 empty] | 46.4906 | 48.9015 | 53.1421 | [5 empty] | 0.0531 | 0.022 | 6491.9135 | 384.6806 |  |  |  |  | 46.5971 | 48.9999 | 53.1625 | [7 empty] | 0.0988 | 0.0744 | 0.0696 | 6479.4449 | 0.0601 | 384.9259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 1.171 | -7.0088 | 7.119 | 7846.945 | 6.3923 | 397.7944 | [5 empty] | 46.8143 | 49.2422 | 53.5126 | [5 empty] | 0.0529 | 0.0219 | 6491.9694 | 385.5286 |  |  |  |  | 46.921 | 49.337 | 53.5268 | [7 empty] | 0.1052 | 0.0749 | 0.0745 | 6479.009 | 0.0646 | 385.7636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 1.2074 | -7.0333 | 7.149 | 7844.1715 | 6.4253 | 398.6826 | [5 empty] | 47.1393 | 49.5842 | 53.8846 | [5 empty] | 0.0527 | 0.0218 | 6492.0247 | 386.3748 |  |  |  |  | 47.271 | 49.7137 | 53.9325 | [7 empty] | 0.0923 | 0.0788 | 0.0694 | 6479.2329 | 0.0623 | 386.6938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 1.2031 | -7.0294 | 7.1443 | 7843.7136 | 6.4016 | 398.6616 | [5 empty] | 47.4655 | 49.9275 | 54.258 | [5 empty] | 0.0525 | 0.0217 | 6492.0795 | 387.2193 |  |  |  |  | 47.6194 | 50.0894 | 54.3126 | [7 empty] | 0.0849 | 0.0983 | 0.0832 | 6476.2973 | 0.0761 | 387.6158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 1.2296 | -7.0812 | 7.1997 | 7843.6298 | 6.459 | 400.3105 | [5 empty] | 47.7929 | 50.2721 | 54.6328 | [5 empty] | 0.0523 | 0.0216 | 6492.1338 | 388.062 |  |  |  |  | 47.6332 | 50.0901 | 54.327 | [7 empty] | 0.1037 | 0.0869 | 0.0831 | 6477.1153 | 0.0793 | 387.6176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 1.2316 | -7.1075 | 7.2259 | 7844.1942 | 6.4735 | 401.2033 | [5 empty] | 48.1216 | 50.618 | 55.009 | [5 empty] | 0.0521 | 0.0215 | 6492.1875 | 388.903 |  |  |  |  | 47.9618 | 50.4457 | 54.7015 | [7 empty] | 0.0908 | 0.0962 | 0.0842 | 6476.3678 | 0.0773 | 388.4847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 1.2371 | -7.1142 | 7.2334 | 7840.4975 | 6.4754 | 401.9819 | [5 empty] | 48.4515 | 50.9653 | 55.3867 | [5 empty] | 0.0519 | 0.0214 | 6492.2406 | 389.7422 |  |  |  |  | 48.4474 | 51.0658 | 55.4877 | [7 empty] | -0.1144 | 0.0473 | 0.1683 | 6498.3693 | 0.2205 | 389.9842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 1.338 | -7.2311 | 7.3656 | 7853.5714 | 6.607 | 402.9921 | [5 empty] | 48.7827 | 51.3138 | 55.7658 | [5 empty] | 0.0516 | 0.0213 | 6492.2933 | 390.5797 |  |  |  |  | 48.8401 | 51.4413 | 56.106 | [7 empty] | -0.1087 | -0.0908 | 0.1957 | 6522.5305 | 0.1764 | 390.8849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 1.3663 | -7.2678 | 7.4067 | 7854.7505 | 6.6421 | 403.8199 | [5 empty] | 49.1151 | 51.6636 | 56.1463 | [5 empty] | 0.0514 | 0.0213 | 6492.3455 | 391.4156 |  |  |  |  | 49.1061 | 51.7541 | 56.1101 | [7 empty] | -0.0728 | 0.1245 | 0.1615 | 6482.1365 | 0.219 | 391.631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 1.4716 | -7.4014 | 7.5573 | 7871.6348 | 6.7853 | 404.7871 | [5 empty] | 49.4487 | 52.0148 | 56.5282 | [5 empty] | 0.0512 | 0.0212 | 6492.3971 | 392.2497 |  |  |  |  | 49.4385 | 52.1001 | 56.5141 | [7 empty] | -0.0736 | 0.1061 | 0.151 | 6485.4647 | 0.2062 | 392.4515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 1.4835 | -7.4238 | 7.5815 | 7870.6009 | 6.8019 | 405.6313 | [5 empty] | 49.7836 | 52.3672 | 56.9116 | [5 empty] | 0.051 | 0.0211 | 6492.4482 | 393.082 |  |  |  |  | 49.853 | 52.4967 | 57.1391 | [7 empty] | -0.061 | -0.0213 | 0.1198 | 6507.0229 | 0.1283 | 393.3866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 1.3689 | -7.3438 | 7.4818 | 7853.7404 | 6.6877 | 406.8304 | [5 empty] | 50.1198 | 52.721 | 57.2963 | [5 empty] | 0.0508 | 0.021 | 6492.4988 | 393.9127 |  |  |  |  | 50.2302 | 52.8799 | 57.5561 | [7 empty] | -0.0391 | -0.0241 | 0.1006 | 6506.0865 | 0.1057 | 394.2843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 1.3952 | -7.369 | 7.5112 | 7852.2891 | 6.7143 | 407.665 | [5 empty] | 50.4572 | 53.0761 | 57.6825 | [5 empty] | 0.0506 | 0.0209 | 6492.5489 | 394.7417 |  |  |  |  | 50.5669 | 53.2209 | 57.963 | [7 empty] | -0.0273 | -0.0487 | 0.1044 | 6509.6054 | 0.0932 | 395.0784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 1.3074 | -7.3001 | 7.4281 | 7836.911 | 6.621 | 408.7294 | [5 empty] | 50.7958 | 53.4325 | 58.0702 | [5 empty] | 0.0504 | 0.0208 | 6492.5986 | 395.5691 |  |  |  |  | 50.9195 | 53.5924 | 58.3814 | [7 empty] | -0.0316 | -0.0571 | 0.1131 | 6511.3113 | 0.0997 | 395.9388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 1.3373 | -7.3275 | 7.4601 | 7835.5083 | 6.652 | 409.5992 | [5 empty] | 51.1357 | 53.7902 | 58.4593 | [5 empty] | 0.0502 | 0.0208 | 6492.6478 | 396.3947 |  |  |  |  | 50.9494 | 53.6246 | 58.404 | [7 empty] | -0.0296 | -0.0494 | 0.1062 | 6509.841 | 0.097 | 396.0131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 1.3285 | -7.3301 | 7.4612 | 7831.2834 | 6.6464 | 410.5165 | [5 empty] | 51.4768 | 54.1492 | 58.8498 | [5 empty] | 0.05 | 0.0207 | 6492.6965 | 397.2186 |  |  |  |  | 51.3297 | 53.9946 | 58.7905 | [7 empty] | 0.0219 | -0.0454 | 0.0718 | 6505.8677 | 0.0665 | 396.8644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 1.3138 | -7.3166 | 7.4453 | 7828.9898 | 6.6106 | 410.5798 | [5 empty] | 51.8192 | 54.5096 | 59.2417 | [5 empty] | 0.0498 | 0.0206 | 6492.7447 | 398.0409 |  |  |  |  | 51.6628 | 54.3417 | 59.187 | [7 empty] | 0.0224 | -0.0574 | 0.0827 | 6507.8946 | 0.0761 | 397.6584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 1.3231 | -7.3446 | 7.4744 | 7830.0638 | 6.6283 | 411.3415 | [5 empty] | 52.1629 | 54.8713 | 59.635 | [5 empty] | 0.0496 | 0.0205 | 6492.7925 | 398.8615 |  |  |  |  | 52.1194 | 54.8685 | 59.8988 | [7 empty] | -0.0848 | -0.1318 | 0.2031 | 6527.3852 | 0.1557 | 398.8554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 1.4443 | -7.4945 | 7.6432 | 7846.1307 | 6.7983 | 412.7502 | [5 empty] | 52.5077 | 55.2342 | 60.0298 | [5 empty] | 0.0494 | 0.0204 | 6492.8398 | 399.6805 |  |  |  |  | 52.4691 | 55.2261 | 60.3142 | [7 empty] | -0.075 | -0.1492 | 0.2104 | 6529.694 | 0.1561 | 399.6622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 1.4505 | -7.5046 | 7.6543 | 7842.7952 | 6.8046 | 413.5982 | [5 empty] | 52.8539 | 55.5985 | 60.4261 | [5 empty] | 0.0492 | 0.0203 | 6492.8867 | 400.4978 |  |  |  |  | 52.9016 | 55.7274 | 60.9553 | [7 empty] | -0.1697 | -0.197 | 0.3085 | 6543.6742 | 0.2453 | 400.7859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 1.4483 | -7.5084 | 7.6576 | 7844.1257 | 6.7854 | 413.5518 | [5 empty] | 53.2013 | 55.9641 | 60.8237 | [5 empty] | 0.049 | 0.0203 | 6492.9331 | 401.3135 |  |  |  |  | 53.2058 | 56.1427 | 60.9971 | [7 empty] | -0.2118 | 0.0654 | 0.2647 | 6501.3546 | 0.3429 | 401.7101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 1.553 | -7.6193 | 7.7862 | 7857.3727 | 6.9061 | 414.1532 | [5 empty] | 53.5499 | 56.3311 | 61.2228 | [5 empty] | 0.0488 | 0.0202 | 6492.9791 | 402.1275 |  |  |  |  | 53.6724 | 56.5445 | 61.3988 | [7 empty] | -0.0661 | 0.0693 | 0.125 | 6491.7405 | 0.1755 | 402.5988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 1.5657 | -7.6436 | 7.8124 | 7856.9364 | 6.924 | 414.9637 | [5 empty] | 53.8998 | 56.6993 | 61.6234 | [5 empty] | 0.0486 | 0.0201 | 6493.0247 | 402.9399 |  |  |  |  | 53.8572 | 56.8747 | 61.87 | [7 empty] | -0.3002 | 0.0283 | 0.3489 | 6513.0273 | 0.4294 | 403.3251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 1.5774 | -7.6738 | 7.8443 | 7857.653 | 6.9458 | 415.8175 | [5 empty] | 54.251 | 57.0689 | 62.0253 | [5 empty] | 0.0484 | 0.02 | 6493.0699 | 403.7506 |  |  |  |  | 54.2169 | 57.2463 | 62.291 | [7 empty] | -0.2928 | 0.0169 | 0.3412 | 6514.4425 | 0.4149 | 404.138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 1.5834 | -7.6609 | 7.8327 | 7854.0845 | 6.9237 | 415.8389 | [5 empty] | 54.6034 | 57.4398 | 62.4288 | [5 empty] | 0.0482 | 0.0199 | 6493.1146 | 404.5597 |  |  |  |  | 54.2448 | 57.367 | 62.2913 | [7 empty] | -0.3982 | 0.111 | 0.4556 | 6505.0336 | 0.585 | 404.4012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 1.5931 | -7.7175 | 7.8901 | 7855.8508 | 6.9749 | 417.5322 | [5 empty] | 54.9571 | 57.812 | 62.8336 | [5 empty] | 0.0481 | 0.0199 | 6493.1588 | 405.3673 |  |  |  |  | 54.7271 | 57.8071 | 62.7175 | [7 empty] | -0.2819 | 0.1288 | 0.3475 | 6494.9829 | 0.4564 | 405.3565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 1.5971 | -7.7085 | 7.8821 | 7853.4785 | 6.9535 | 417.5355 | [5 empty] | 55.312 | 58.1856 | 63.2399 | [5 empty] | 0.0479 | 0.0198 | 6493.2028 | 406.1731 |  |  |  |  | 55.1137 | 58.1044 | 63.195 | [7 empty] | -0.1546 | 0.0181 | 0.2025 | 6505.7527 | 0.2458 | 405.9984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 1.5951 | -7.7418 | 7.9143 | 7855.8955 | 6.9697 | 418.402 | [5 empty] | 55.6682 | 58.5605 | 63.6476 | [5 empty] | 0.0477 | 0.0197 | 6493.2462 | 406.9774 |  |  |  |  | 55.4626 | 58.4774 | 63.6336 | [7 empty] | -0.1708 | -0.0001 | 0.2194 | 6509.7398 | 0.2573 | 406.7997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 1.5069 | -7.7966 | 7.9513 | 7866.19 | 6.9617 | 419.9002 | [5 empty] | 56.0257 | 58.9367 | 64.0568 | [5 empty] | 0.0475 | 0.0196 | 6493.2893 | 407.7801 |  |  |  |  | 55.8019 | 58.8326 | 64.045 | [7 empty] | -0.1736 | -0.015 | 0.2238 | 6512.3644 | 0.2551 | 407.5586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 1.3882 | -7.83 | 7.9632 | 7878.1041 | 6.9129 | 420.7292 | [5 empty] | 56.3844 | 59.3142 | 64.4674 | [5 empty] | 0.0473 | 0.0196 | 6493.3319 | 408.5812 |  |  |  |  | 56.2039 | 59.2431 | 64.4869 | [7 empty] | -0.1531 | -0.0147 | 0.2033 | 6511.0293 | 0.2296 | 408.4307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 1.4007 | -7.8318 | 7.9671 | 7871.7162 | 6.9196 | 421.6729 | [5 empty] | 56.7443 | 59.693 | 64.8795 | [5 empty] | 0.0471 | 0.0195 | 6493.3742 | 409.3807 |  |  |  |  | 56.285 | 59.5151 | 64.5038 | [7 empty] | -0.3621 | 0.1807 | 0.4398 | 6491.3012 | 0.5793 | 409.0057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 1.3958 | -7.846 | 7.9803 | 7870.2444 | 6.9223 | 422.4992 | [5 empty] | 57.1056 | 60.0732 | 65.293 | [5 empty] | 0.0469 | 0.0194 | 6493.4162 | 410.1786 |  |  |  |  | 56.6697 | 59.9173 | 64.9396 | [7 empty] | -0.3565 | 0.1805 | 0.4345 | 6491.0238 | 0.5717 | 409.852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 1.3819 | -7.849 | 7.9808 | 7866.6982 | 6.9141 | 423.3727 | [5 empty] | 57.4681 | 60.4547 | 65.7079 | [5 empty] | 0.0467 | 0.0193 | 6493.4577 | 410.975 |  |  |  |  | 57.1076 | 60.3411 | 65.6333 | [7 empty] | -0.3567 | 0.0395 | 0.404 | 6514.1668 | 0.4948 | 410.7382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 1.4372 | -7.8816 | 8.0223 | 7859.319 | 6.9792 | 425.0703 | [5 empty] | 57.8318 | 60.8376 | 66.1243 | [5 empty] | 0.0466 | 0.0193 | 6493.4988 | 411.7697 |  |  |  |  | 57.501 | 60.7701 | 66.1267 | [7 empty] | -0.3839 | 0.0268 | 0.4305 | 6517.8216 | 0.5201 | 411.63 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 1.439 | -7.9057 | 8.0463 | 7859.1583 | 6.9932 | 425.9544 | [5 empty] | 58.1969 | 61.2217 | 66.5422 | [5 empty] | 0.0464 | 0.0192 | 6493.5396 | 412.5629 |  |  |  |  | 57.9546 | 61.203 | 66.8162 | [7 empty] | -0.3697 | -0.1058 | 0.4345 | 6538.6452 | 0.4547 | 412.5243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 1.4544 | -7.9175 | 8.0606 | 7855.7597 | 7.0053 | 426.7549 | [5 empty] | 58.5631 | 61.6072 | 66.9614 | [5 empty] | 0.0462 | 0.0191 | 6493.58 | 413.3545 |  |  |  |  | 59.0371 | 61.9025 | 67.2747 | [7 empty] | 0.3439 | -0.0129 | 0.2994 | 6481.3032 | 0.3765 | 413.958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 1.4514 | -7.9538 | 8.0957 | 7859.1198 | 7.0224 | 427.5595 | [5 empty] | 58.9307 | 61.9941 | 67.3822 | [5 empty] | 0.046 | 0.019 | 6493.62 | 414.1446 |  |  |  |  | 59.045 | 61.9094 | 67.2932 | [7 empty] | 0.3434 | -0.0194 | 0.2998 | 6482.3875 | 0.3732 | 413.972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 1.4609 | -7.9705 | 8.1138 | 7857.5334 | 7.0334 | 428.3134 | [5 empty] | 59.2995 | 62.3822 | 67.8044 | [5 empty] | 0.0458 | 0.019 | 6493.6596 | 414.9331 |  |  |  |  | 59.3035 | 62.5576 | 67.7508 | [7 empty] | -0.144 | 0.1871 | 0.2535 | 6477.767 | 0.3326 | 415.288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 1.4632 | -7.9634 | 8.1072 | 7855.5414 | 7.0106 | 428.3592 | [5 empty] | 59.6696 | 62.7717 | 68.228 | [5 empty] | 0.0457 | 0.0189 | 6493.699 | 415.7201 |  |  |  |  | 59.2961 | 62.538 | 67.7554 | [7 empty] | -0.1329 | 0.1703 | 0.2342 | 6479.7985 | 0.3108 | 415.2483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 1.4518 | -8.0021 | 8.1432 | 7859.5785 | 7.0262 | 429.2408 | [5 empty] | 60.0409 | 63.1625 | 68.6531 | [5 empty] | 0.0455 | 0.0188 | 6493.738 | 416.5055 |  |  |  |  | 60.2 | 63.1808 | 68.2395 | [7 empty] | 0.3629 | 0.2352 | 0.3841 | 6441.0171 | 0.3291 | 416.542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 1.4467 | -8.0366 | 8.1764 | 7862.4214 | 7.0421 | 430.0877 | [5 empty] | 60.4136 | 63.5547 | 69.0796 | [5 empty] | 0.0453 | 0.0187 | 6493.7766 | 417.2894 |  |  |  |  | 60.6541 | 63.5998 | 69.0792 | [7 empty] | 0.3553 | 0.0095 | 0.3101 | 6477.3098 | 0.3722 | 417.3792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 1.4731 | -8.0539 | 8.1979 | 7859.2301 | 7.0641 | 430.9113 | [5 empty] | 60.7875 | 63.9482 | 69.5076 | [5 empty] | 0.0451 | 0.0187 | 6493.8148 | 418.0717 |  |  |  |  | 60.9587 | 63.987 | 69.5737 | [7 empty] | 0.2416 | -0.0195 | 0.2002 | 6488.5341 | 0.2526 | 418.1487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 1.4708 | -8.0692 | 8.2125 | 7858.2963 | 7.0676 | 431.652 | [5 empty] | 61.1626 | 64.343 | 69.9371 | [5 empty] | 0.045 | 0.0186 | 6493.8527 | 418.8525 |  |  |  |  | 61.3841 | 64.4264 | 70.065 | [7 empty] | 0.2494 | -0.0284 | 0.2098 | 6489.5227 | 0.2669 | 419.0168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 1.5042 | -8.0875 | 8.2363 | 7854.8599 | 7.094 | 432.4672 | [5 empty] | 61.539 | 64.7392 | 70.368 | [5 empty] | 0.0448 | 0.0185 | 6493.8903 | 419.6318 |  |  |  |  | 61.6036 | 64.7601 | 70.1003 | [7 empty] | 0.1795 | 0.1708 | 0.2033 | 6462.194 | 0.1518 | 419.6728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 1.4998 | -8.1006 | 8.2484 | 7853.311 | 7.0964 | 433.2646 | [5 empty] | 61.9167 | 65.1367 | 70.8003 | [5 empty] | 0.0446 | 0.0184 | 6493.9276 | 420.4096 |  |  |  |  | 62.0349 | 65.2011 | 70.5891 | [7 empty] | 0.1951 | 0.1629 | 0.2085 | 6462.6741 | 0.1623 | 420.5351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 1.5286 | -8.1123 | 8.265 | 7853.7269 | 7.0986 | 433.2466 | [5 empty] | 62.2957 | 65.5356 | 71.2341 | [5 empty] | 0.0444 | 0.0184 | 6493.9645 | 421.1859 |  |  |  |  | 62.3934 | 65.5758 | 70.9967 | [7 empty] | 0.1979 | 0.162 | 0.2102 | 6462.7493 | 0.1642 | 421.2641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 1.5185 | -8.126 | 8.2766 | 7852.6869 | 7.0983 | 434.0511 | [5 empty] | 62.676 | 65.9357 | 71.6694 | [5 empty] | 0.0443 | 0.0183 | 6494.0011 | 421.9607 |  |  |  |  | 62.8157 | 66.037 | 71.4694 | [7 empty] | 0.1804 | 0.1801 | 0.2114 | 6461.0485 | 0.1575 | 422.156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 1.5241 | -8.1565 | 8.3076 | 7848.6289 | 7.1369 | 435.7814 | [5 empty] | 63.0575 | 66.3373 | 72.1061 | [5 empty] | 0.0441 | 0.0182 | 6494.0374 | 422.7339 |  |  |  |  | 63.2612 | 66.4631 | 71.9703 | [7 empty] | 0.2311 | 0.1516 | 0.2297 | 6462.7155 | 0.1957 | 422.9754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 1.5532 | -8.1809 | 8.3368 | 7847.1681 | 7.1634 | 436.541 | [5 empty] | 63.4403 | 66.7401 | 72.5443 | [5 empty] | 0.0439 | 0.0182 | 6494.0734 | 423.5057 |  |  |  |  | 63.674 | 66.8971 | 72.434 | [7 empty] | 0.2328 | 0.1555 | 0.2335 | 6462.1278 | 0.1987 | 423.8053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 1.5486 | -8.1926 | 8.3474 | 7844.7846 | 7.1674 | 437.4359 | [5 empty] | 63.8243 | 67.1443 | 72.9839 | [5 empty] | 0.0438 | 0.0181 | 6494.109 | 424.276 |  |  |  |  | 63.8325 | 67.2392 | 72.9256 | [7 empty] | -0.0395 | 0.1205 | 0.1319 | 6482.9249 | 0.1665 | 424.4562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 1.5067 | -8.192 | 8.3394 | 7847.9725 | 7.1231 | 437.4068 | [5 empty] | 64.2097 | 67.5499 | 73.425 | [5 empty] | 0.0436 | 0.018 | 6494.1444 | 425.0448 |  |  |  |  | 64.3059 | 67.6439 | 73.6121 | [7 empty] | 0.0343 | -0.029 | 0.0479 | 6501.9667 | 0.0439 | 425.2224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 1.5202 | -8.2111 | 8.3605 | 7846.2255 | 7.1394 | 438.2268 | [5 empty] | 64.5963 | 67.9568 | 73.8676 | [5 empty] | 0.0434 | 0.0179 | 6494.1794 | 425.8121 |  |  |  |  | 64.6522 | 68.0693 | 73.668 | [7 empty] | 0.0424 | 0.2005 | 0.1826 | 6466.1473 | 0.1665 | 426.0235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 1.5477 | -8.2236 | 8.3777 | 7841.8101 | 7.1604 | 439.0909 | [5 empty] | 64.9842 | 68.365 | 74.3116 | [5 empty] | 0.0432 | 0.0179 | 6494.2141 | 426.5779 |  |  |  |  | 65.1062 | 68.5568 | 74.2102 | [7 empty] | 0.0261 | 0.1949 | 0.1779 | 6468.0145 | 0.1754 | 426.9363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 1.5635 | -8.2772 | 8.4332 | 7842.5828 | 7.217 | 440.6928 | [5 empty] | 65.3734 | 68.7746 | 74.7571 | [5 empty] | 0.0431 | 0.0178 | 6494.2486 | 427.3423 |  |  |  |  | 65.5535 | 69.005 | 74.9172 | [7 empty] | 0.0074 | 0.073 | 0.0658 | 6487.7812 | 0.0954 | 427.7705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 1.5686 | -8.3028 | 8.4593 | 7842.8188 | 7.233 | 441.5097 | [5 empty] | 65.7638 | 69.1855 | 75.204 | [5 empty] | 0.0429 | 0.0177 | 6494.2827 | 428.1052 |  |  |  |  | 65.5412 | 68.9729 | 74.9106 | [7 empty] | 0.0274 | 0.0546 | 0.04 | 6489.4806 | 0.0663 | 427.7109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 1.5669 | -8.3007 | 8.4569 | 7842.495 | 7.2096 | 441.5145 | [5 empty] | 66.1555 | 69.5978 | 75.6524 | [5 empty] | 0.0427 | 0.0177 | 6494.3166 | 428.8666 |  |  |  |  | 65.9767 | 69.4609 | 75.3872 | [7 empty] | -0.0012 | 0.0884 | 0.0833 | 6485.952 | 0.1046 | 428.6143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 1.5518 | -8.4613 | 8.6122 | 7874.525 | 7.2856 | 441.9283 | [5 empty] | 66.5485 | 70.0114 | 76.1023 | [5 empty] | 0.0426 | 0.0176 | 6494.3501 | 429.6266 |  |  |  |  | 66.3861 | 69.8905 | 75.9057 | [7 empty] | -0.011 | 0.0606 | 0.0687 | 6490.7564 | 0.0931 | 429.4049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 1.5603 | -8.4841 | 8.6361 | 7873.5103 | 7.3027 | 442.802 | [5 empty] | 66.9428 | 70.4264 | 76.5537 | [5 empty] | 0.0424 | 0.0175 | 6494.3833 | 430.3851 |  |  |  |  | 66.8662 | 70.3668 | 76.4411 | [7 empty] | 0.0244 | 0.0463 | 0.034 | 6490.9995 | 0.0429 | 430.2765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 1.5683 | -8.6154 | 8.7667 | 7897.603 | 7.3741 | 443.2444 | [5 empty] | 67.3384 | 70.8427 | 77.0065 | [5 empty] | 0.0423 | 0.0175 | 6494.4164 | 431.1422 |  |  |  |  | 67.2986 | 70.8194 | 76.9338 | [7 empty] | 0.0276 | 0.0455 | 0.0316 | 6490.9685 | 0.0372 | 431.1 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 1.5639 | -8.6453 | 8.7953 | 7899.0076 | 7.3881 | 444.1017 | [5 empty] | 67.7352 | 71.2604 | 77.4607 | [5 empty] | 0.0421 | 0.0174 | 6494.4491 | 431.8979 |  |  |  |  | 67.3993 | 71.1385 | 76.9786 | [7 empty] | -0.1935 | 0.24 | 0.3241 | 6473.7793 | 0.4124 | 431.6777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 1.5719 | -8.6612 | 8.8124 | 7897.051 | 7.3989 | 444.8851 | [5 empty] | 68.1334 | 71.6794 | 77.9165 | [5 empty] | 0.0419 | 0.0173 | 6494.4814 | 432.6521 |  |  |  |  | 67.8067 | 71.56 | 77.4606 | [7 empty] | -0.1884 | 0.2257 | 0.3106 | 6475.7168 | 0.3964 | 432.4377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 1.5583 | -8.6691 | 8.8177 | 7894.8552 | 7.3942 | 445.6928 | [5 empty] | 68.5328 | 72.0998 | 78.3737 | [5 empty] | 0.0418 | 0.0173 | 6494.5136 | 433.4049 |  |  |  |  | 68.2875 | 72.0681 | 78.018 | [7 empty] | -0.1915 | 0.2227 | 0.3108 | 6476.4193 | 0.3962 | 433.3483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 1.5553 | -8.7072 | 8.8548 | 7898.2185 | 7.4126 | 446.4877 | [5 empty] | 68.9335 | 72.5215 | 78.8324 | [5 empty] | 0.0416 | 0.0172 | 6494.5455 | 434.1562 |  |  |  |  | 68.6676 | 72.3494 | 78.5253 | [7 empty] | -0.0763 | 0.0975 | 0.1427 | 6488.9245 | 0.1887 | 433.85 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 1.5736 | -8.7434 | 8.8935 | 7899.3343 | 7.442 | 447.3255 | [5 empty] | 69.3355 | 72.9445 | 79.2925 | [5 empty] | 0.0415 | 0.0171 | 6494.5771 | 434.9061 |  |  |  |  | 69.1473 | 72.9503 | 79.0155 | [7 empty] | -0.1684 | 0.1977 | 0.2768 | 6479.0114 | 0.3531 | 434.9163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 1.594 | -8.6262 | 8.7816 | 7868.9172 | 7.3833 | 448.1752 | [5 empty] | 69.7387 | 73.3689 | 79.7541 | [5 empty] | 0.0413 | 0.0171 | 6494.6084 | 435.6546 |  |  |  |  | 69.6037 | 73.4552 | 79.5538 | [7 empty] | -0.1982 | 0.2067 | 0.3055 | 6479.353 | 0.3913 | 435.8063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 1.6089 | -8.6231 | 8.7812 | 7867.0824 | 7.3696 | 448.196 | [5 empty] | 70.1433 | 73.7947 | 80.2172 | [5 empty] | 0.0411 | 0.017 | 6494.6396 | 436.4017 |  |  |  |  | 70.0185 | 73.8695 | 80.0555 | [7 empty] | -0.1791 | 0.176 | 0.2717 | 6482.9191 | 0.3494 | 436.5326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 1.6526 | -8.5289 | 8.6965 | 7836.0796 | 7.3529 | 449.7491 | [5 empty] | 70.5491 | 74.2218 | 80.6818 | [5 empty] | 0.041 | 0.0169 | 6494.6704 | 437.1474 |  |  |  |  | 70.516 | 74.3486 | 80.6112 | [7 empty] | -0.1273 | 0.1503 | 0.2147 | 6483.9825 | 0.2764 | 437.368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 1.6231 | -8.5508 | 8.7126 | 7837.9816 | 7.3489 | 450.5697 | [5 empty] | 70.9563 | 74.6503 | 81.1478 | [5 empty] | 0.0408 | 0.0169 | 6494.701 | 437.8917 |  |  |  |  | 71.0021 | 74.8878 | 81.1581 | [7 empty] | -0.1547 | 0.1745 | 0.2512 | 6481.9378 | 0.325 | 438.3027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 1.499 | -8.5861 | 8.7256 | 7849.487 | 7.3022 | 451.3452 | [5 empty] | 71.3647 | 75.0802 | 81.6153 | [5 empty] | 0.0407 | 0.0168 | 6494.7313 | 438.6346 |  |  |  |  | 71.4175 | 75.3241 | 81.6547 | [7 empty] | -0.1578 | 0.1625 | 0.2462 | 6483.9075 | 0.3201 | 439.0546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 1.5031 | -8.6204 | 8.7601 | 7851.1103 | 7.3249 | 452.2203 | [5 empty] | 71.7744 | 75.5113 | 82.0843 | [5 empty] | 0.0405 | 0.0168 | 6494.7613 | 439.3761 |  |  |  |  | 71.8659 | 75.774 | 82.2488 | [7 empty] | -0.1511 | 0.1051 | 0.211 | 6492.0085 | 0.2769 | 439.826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 1.3861 | -8.6908 | 8.8109 | 7865.0484 | 7.3225 | 453.6959 | [5 empty] | 72.1854 | 75.9439 | 82.5548 | [5 empty] | 0.0404 | 0.0167 | 6494.7912 | 440.1162 |  |  |  |  | 71.9181 | 75.8325 | 82.3322 | [7 empty] | -0.1598 | 0.0956 | 0.2152 | 6493.8788 | 0.276 | 439.9259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 1.5062 | -8.7993 | 8.9369 | 7875.2422 | 7.4379 | 454.2055 | [5 empty] | 72.5976 | 76.3778 | 83.0267 | [5 empty] | 0.0402 | 0.0166 | 6494.8208 | 440.8549 |  |  |  |  | 72.3537 | 76.2556 | 82.829 | [7 empty] | -0.1212 | 0.0711 | 0.1703 | 6495.4244 | 0.218 | 440.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 1.5097 | -8.8384 | 8.9761 | 7878.1915 | 7.4612 | 455.0039 | [5 empty] | 73.0112 | 76.8131 | 83.5001 | [5 empty] | 0.0401 | 0.0166 | 6494.85 | 441.5922 |  |  |  |  | 72.8323 | 76.8038 | 83.3669 | [7 empty] | -0.1661 | 0.1073 | 0.2253 | 6492.5297 | 0.2882 | 441.5765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 1.6223 | -8.9835 | 9.1381 | 7896.1776 | 7.5937 | 455.5155 | [5 empty] | 73.4261 | 77.2497 | 83.975 | [5 empty] | 0.0399 | 0.0165 | 6494.8792 | 442.3282 |  |  |  |  | 73.1528 | 77.2281 | 83.9039 | [7 empty] | -0.2941 | 0.0828 | 0.3405 | 6502.8921 | 0.4199 | 442.2918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 1.6306 | -9.0049 | 9.1606 | 7895.0074 | 7.6098 | 456.3456 | [5 empty] | 73.8422 | 77.6877 | 84.4514 | [5 empty] | 0.0398 | 0.0164 | 6494.908 | 443.0628 |  |  |  |  | 73.6046 | 77.6872 | 84.4147 | [7 empty] | -0.2745 | 0.0742 | 0.3196 | 6503.103 | 0.3926 | 443.062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 1.6428 | -9.021 | 9.1785 | 7892.7671 | 7.6238 | 457.1318 | [5 empty] | 74.2597 | 78.127 | 84.9293 | [5 empty] | 0.0396 | 0.0164 | 6494.9366 | 443.796 |  |  |  |  | 73.9344 | 78.1238 | 84.9501 | [7 empty] | -0.4015 | 0.0579 | 0.4431 | 6512.1708 | 0.5296 | 443.7906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 1.6513 | -9.0185 | 9.1774 | 7887.0632 | 7.6255 | 457.9259 | [5 empty] | 74.6784 | 78.5677 | 85.4086 | [5 empty] | 0.0395 | 0.0163 | 6494.965 | 444.5279 |  |  |  |  | 74.4261 | 78.6343 | 85.5432 | [7 empty] | -0.3992 | 0.0377 | 0.4392 | 6514.9312 | 0.5174 | 444.6382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 1.6416 | -9.0234 | 9.1806 | 7883.733 | 7.6243 | 458.7931 | [5 empty] | 75.0985 | 79.0098 | 85.8894 | [5 empty] | 0.0393 | 0.0163 | 6494.9932 | 445.2584 |  |  |  |  | 74.9022 | 79.1265 | 86.1026 | [7 empty] | -0.3916 | 0.0243 | 0.431 | 6516.4342 | 0.5026 | 445.4507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 1.6428 | -9.0424 | 9.1994 | 7887.2317 | 7.6141 | 458.8176 | [5 empty] | 75.5198 | 79.4532 | 86.3717 | [5 empty] | 0.0392 | 0.0162 | 6495.0211 | 445.9875 |  |  |  |  | 75.3263 | 79.4588 | 86.5941 | [7 empty] | -0.2726 | -0.0581 | 0.3205 | 6522.0745 | 0.3345 | 445.9968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 1.6557 | -9.0615 | 9.2204 | 7885.5807 | 7.6301 | 459.6005 | [5 empty] | 75.9424 | 79.898 | 86.8555 | [5 empty] | 0.039 | 0.0161 | 6495.0488 | 446.7153 |  |  |  |  | 75.8053 | 79.9495 | 87.1332 | [7 empty] | -0.2558 | -0.0628 | 0.3052 | 6521.7937 | 0.314 | 446.7994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 1.5391 | -9.0951 | 9.2339 | 7896.1317 | 7.587 | 460.3235 | [5 empty] | 76.3663 | 80.3441 | 87.3407 | [5 empty] | 0.0389 | 0.0161 | 6495.0762 | 447.4418 |  |  |  |  | 76.2298 | 80.2971 | 87.7014 | [7 empty] | -0.1691 | -0.1717 | 0.2802 | 6532.9254 | 0.2157 | 447.3654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 1.5349 | -9.0891 | 9.2272 | 7890.9175 | 7.5793 | 461.0728 | [5 empty] | 76.7915 | 80.7917 | 87.8275 | [5 empty] | 0.0387 | 0.016 | 6495.1035 | 448.1669 |  |  |  |  | 76.7315 | 80.8242 | 88.2685 | [7 empty] | -0.1662 | -0.1682 | 0.2755 | 6532.168 | 0.212 | 448.2195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 1.3839 | -9.1097 | 9.2242 | 7900.528 | 7.5158 | 461.9179 | [5 empty] | 77.218 | 81.2405 | 88.3157 | [5 empty] | 0.0386 | 0.0159 | 6495.1305 | 448.8907 |  |  |  |  | 77.2412 | 81.3547 | 88.9114 | [7 empty] | -0.1718 | -0.2007 | 0.3019 | 6537.031 | 0.2249 | 449.0742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 1.3933 | -9.1484 | 9.2639 | 7902.3025 | 7.5446 | 462.8047 | [5 empty] | 77.6459 | 81.6908 | 88.8054 | [5 empty] | 0.0384 | 0.0159 | 6495.1574 | 449.6131 |  |  |  |  | 77.7275 | 81.8608 | 89.4914 | [7 empty] | -0.1702 | -0.2153 | 0.3114 | 6538.9375 | 0.2293 | 449.8851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 1.5167 | -9.1454 | 9.2798 | 7885.9925 | 7.6175 | 464.0616 | [5 empty] | 78.075 | 82.1424 | 89.2966 | [5 empty] | 0.0383 | 0.0158 | 6495.184 | 450.3343 |  |  |  |  | 78.2387 | 82.3498 | 89.9951 | [7 empty] | -0.1027 | -0.2085 | 0.2649 | 6534.3477 | 0.1887 | 450.6643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 1.6911 | -9.11 | 9.2743 | 7864.4716 | 7.6762 | 464.5519 | [5 empty] | 78.5054 | 82.5954 | 89.7893 | [5 empty] | 0.0381 | 0.0158 | 6495.2104 | 451.0541 |  |  |  |  | 78.2433 | 82.3504 | 89.9844 | [7 empty] | -0.095 | -0.2037 | 0.2567 | 6533.2627 | 0.1851 | 450.6653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 1.6968 | -9.1466 | 9.3113 | 7866.805 | 7.6986 | 465.3174 | [5 empty] | 78.9371 | 83.0497 | 90.2835 | [5 empty] | 0.038 | 0.0157 | 6495.2365 | 451.7726 |  |  |  |  | 79.3163 | 83.1738 | 90.585 | [7 empty] | 0.3457 | -0.1069 | 0.3312 | 6496.7639 | 0.4157 | 451.9682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 1.6854 | -9.1212 | 9.2842 | 7862.6826 | 7.6558 | 465.3258 | [5 empty] | 79.3701 | 83.5054 | 90.7791 | [5 empty] | 0.0379 | 0.0156 | 6495.2626 | 452.4897 |  |  |  |  | 79.784 | 83.6228 | 91.1767 | [7 empty] | 0.3771 | -0.163 | 0.3834 | 6503.055 | 0.4831 | 452.6738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 1.6829 | -9.1745 | 9.3362 | 7868.8189 | 7.6831 | 466.0812 | [5 empty] | 79.8044 | 83.9625 | 91.2763 | [5 empty] | 0.0377 | 0.0156 | 6495.2883 | 453.2056 |  |  |  |  | 80.2973 | 84.1797 | 91.7385 | [7 empty] | 0.3641 | -0.1388 | 0.361 | 6500.3151 | 0.4558 | 453.5445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 1.6946 | -9.2022 | 9.3655 | 7868.9139 | 7.704 | 466.8675 | [5 empty] | 80.24 | 84.421 | 91.7749 | [5 empty] | 0.0376 | 0.0155 | 6495.3139 | 453.9201 |  |  |  |  | 80.721 | 84.6806 | 91.8353 | [7 empty] | 0.3861 | 0.0844 | 0.3553 | 6468.1188 | 0.3767 | 454.3232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 1.7122 | -9.1987 | 9.3651 | 7862.6142 | 7.7106 | 467.6608 | [5 empty] | 80.6769 | 84.8808 | 92.2751 | [5 empty] | 0.0374 | 0.0155 | 6495.3393 | 454.6334 |  |  |  |  | 80.7321 | 84.708 | 91.8153 | [7 empty] | 0.3768 | 0.1106 | 0.3524 | 6464.9559 | 0.3567 | 454.3657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 1.6892 | -9.2035 | 9.3658 | 7860.2678 | 7.7037 | 468.5295 | [5 empty] | 81.1151 | 85.342 | 92.7767 | [5 empty] | 0.0373 | 0.0154 | 6495.3644 | 455.3454 |  |  |  |  | 81.3778 | 85.4236 | 92.9737 | [7 empty] | 0.2541 | -0.0656 | 0.2315 | 6495.6776 | 0.2897 | 455.4709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 1.6827 | -9.2655 | 9.4256 | 7867.7846 | 7.7364 | 469.3651 | [5 empty] | 81.5547 | 85.8046 | 93.2798 | [5 empty] | 0.0372 | 0.0154 | 6495.3894 | 456.056 |  |  |  |  | 81.492 | 85.7991 | 93.0068 | [7 empty] | 0.0169 | 0.1515 | 0.1376 | 6477.562 | 0.1316 | 456.0476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 1.6873 | -9.2979 | 9.4583 | 7869.7749 | 7.7536 | 470.0487 | [5 empty] | 81.9955 | 86.2685 | 93.7844 | [5 empty] | 0.037 | 0.0153 | 6495.4142 | 456.7654 |  |  |  |  | 81.8143 | 86.0909 | 93.0137 | [7 empty] | 0.1371 | 0.2917 | 0.2939 | 6452.3338 | 0.2127 | 456.4942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 1.7013 | -9.319 | 9.4814 | 7868.5431 | 7.7717 | 470.8157 | [5 empty] | 82.4376 | 86.7338 | 94.2905 | [5 empty] | 0.0369 | 0.0152 | 6495.4388 | 457.4735 |  |  |  |  | 82.326 | 86.6425 | 93.5638 | [7 empty] | 0.1306 | 0.3162 | 0.3152 | 6449.4366 | 0.2295 | 457.3347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 1.7221 | -9.3453 | 9.511 | 7868.1488 | 7.7946 | 471.5268 | [5 empty] | 82.881 | 87.2005 | 94.7981 | [5 empty] | 0.0367 | 0.0152 | 6495.4632 | 458.1803 |  |  |  |  | 82.8723 | 87.1632 | 94.1982 | [7 empty] | 0.1824 | 0.2749 | 0.2978 | 6452.6358 | 0.2044 | 458.1238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 1.6982 | -9.4763 | 9.6358 | 7891.5547 | 7.8472 | 472.0286 | [5 empty] | 83.3258 | 87.6686 | 95.3072 | [5 empty] | 0.0366 | 0.0151 | 6495.4874 | 458.8858 |  |  |  |  | 83.4191 | 87.7072 | 94.8065 | [7 empty] | 0.2164 | 0.2615 | 0.305 | 6452.9077 | 0.2118 | 458.9439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 1.7094 | -9.4817 | 9.643 | 7892.0639 | 7.832 | 471.9871 | [5 empty] | 83.7718 | 88.138 | 95.8178 | [5 empty] | 0.0365 | 0.0151 | 6495.5114 | 459.5901 |  |  |  |  | 83.7377 | 88.1458 | 95.4011 | [7 empty] | 0.0681 | 0.2209 | 0.2083 | 6465.838 | 0.1639 | 459.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 1.7082 | -9.4888 | 9.6497 | 7889.0212 | 7.8351 | 472.7751 | [5 empty] | 84.2192 | 88.6089 | 96.3299 | [5 empty] | 0.0363 | 0.015 | 6495.5353 | 460.2931 |  |  |  |  | 84.2637 | 88.713 | 95.9924 | [7 empty] | 0.0565 | 0.2341 | 0.22 | 6464.7186 | 0.1811 | 460.4481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 1.7146 | -9.6763 | 9.8355 | 7917.2323 | 7.953 | 473.9369 | [5 empty] | 84.6678 | 89.0811 | 96.8435 | [5 empty] | 0.0362 | 0.015 | 6495.5589 | 460.9948 |  |  |  |  | 84.6183 | 89.1721 | 96.5775 | [7 empty] | -0.0635 | 0.2061 | 0.2156 | 6474.4926 | 0.2434 | 461.1298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 1.6912 | -9.5354 | 9.6927 | 7887.4185 | 7.8661 | 474.8129 | [5 empty] | 85.1178 | 89.5546 | 97.3585 | [5 empty] | 0.0361 | 0.0149 | 6495.5824 | 461.6953 |  |  |  |  | 85.1796 | 89.7361 | 97.2539 | [7 empty] | -0.0438 | 0.1723 | 0.1765 | 6478.1757 | 0.2013 | 461.9629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 1.7278 | -9.5634 | 9.7266 | 7890.8105 | 7.874 | 474.7073 | [5 empty] | 85.5691 | 90.0296 | 97.8751 | [5 empty] | 0.0359 | 0.0149 | 6495.6057 | 462.3945 |  |  |  |  | 85.7472 | 90.3044 | 97.9015 | [7 empty] | -0.0147 | 0.1537 | 0.1478 | 6479.3177 | 0.1669 | 462.7976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 1.7325 | -9.5846 | 9.7482 | 7890.2892 | 7.8868 | 475.4473 | [5 empty] | 86.0217 | 90.5059 | 98.3932 | [5 empty] | 0.0358 | 0.0148 | 6495.6288 | 463.0925 |  |  |  |  | 86.2366 | 90.8536 | 98.4577 | [7 empty] | -0.0472 | 0.1772 | 0.1823 | 6477.8068 | 0.2164 | 463.5999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 1.7276 | -9.4697 | 9.6341 | 7864.9641 | 7.8204 | 476.2308 | [5 empty] | 86.4756 | 90.9836 | 98.9128 | [5 empty] | 0.0357 | 0.0147 | 6495.6517 | 463.7892 |  |  |  |  | 86.292 | 91.0274 | 98.4782 | [7 empty] | -0.1512 | 0.2716 | 0.3176 | 6470.2258 | 0.3746 | 463.8529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 1.7448 | -9.4415 | 9.6094 | 7854.3814 | 7.8134 | 477.0139 | [5 empty] | 86.9308 | 91.4627 | 99.4339 | [5 empty] | 0.0355 | 0.0147 | 6495.6745 | 464.4847 |  |  |  |  | 86.8204 | 91.5623 | 99.0955 | [7 empty] | -0.1326 | 0.2513 | 0.2903 | 6472.1098 | 0.3417 | 464.629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 1.6084 | -9.4801 | 9.6241 | 7866.3662 | 7.7658 | 477.7445 | [5 empty] | 87.3873 | 91.9432 | 99.9564 | [5 empty] | 0.0354 | 0.0146 | 6495.697 | 465.1789 |  |  |  |  | 87.2948 | 91.8993 | 99.6938 | [7 empty] | 0.014 | 0.1209 | 0.1084 | 6482.469 | 0.1064 | 465.1158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 1.5064 | -9.5812 | 9.7079 | 7884.1407 | 7.7902 | 479.0932 | [5 empty] | 87.8451 | 92.425 | 100.4805 | [5 empty] | 0.0353 | 0.0146 | 6495.7195 | 465.872 |  |  |  |  | 87.8531 | 92.4799 | 100.3508 | [7 empty] | 0.0171 | 0.1078 | 0.0949 | 6484.1215 | 0.0931 | 465.9507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 1.5058 | -9.5878 | 9.7143 | 7880.8444 | 7.7955 | 479.9124 | [5 empty] | 88.3043 | 92.9082 | 101.0061 | [5 empty] | 0.0351 | 0.0145 | 6495.7418 | 466.5637 |  |  |  |  | 88.3271 | 93.0202 | 100.8849 | [7 empty] | -0.0212 | 0.1378 | 0.1355 | 6482.0118 | 0.1505 | 466.7236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 1.604 | -9.7023 | 9.8426 | 7892.8679 | 7.8971 | 480.3728 | [5 empty] | 88.7648 | 93.3929 | 101.5332 | [5 empty] | 0.035 | 0.0145 | 6495.7638 | 467.2543 |  |  |  |  | 88.8683 | 93.5477 | 101.5724 | [7 empty] | 0.0062 | 0.0797 | 0.0713 | 6488.4716 | 0.084 | 467.4742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 1.7056 | -9.8794 | 10.0339 | 7911.289 | 8.0619 | 481.6918 | [5 empty] | 89.2265 | 93.8788 | 102.0618 | [5 empty] | 0.0349 | 0.0144 | 6495.7858 | 467.9436 |  |  |  |  | 89.4082 | 94.1051 | 102.2378 | [7 empty] | 0.0074 | 0.0511 | 0.0458 | 6492.2361 | 0.0712 | 468.2634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 1.702 | -9.8955 | 10.0491 | 7909.9672 | 8.0703 | 482.4873 | [5 empty] | 89.6896 | 94.3662 | 102.5919 | [5 empty] | 0.0347 | 0.0144 | 6495.8075 | 468.6317 |  |  |  |  | 89.534 | 94.5181 | 102.2948 | [7 empty] | -0.2435 | 0.2682 | 0.3766 | 6475.587 | 0.4628 | 468.8454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 1.7287 | -9.9198 | 10.0775 | 7913.1477 | 8.0694 | 482.4041 | [5 empty] | 90.154 | 94.855 | 103.1235 | [5 empty] | 0.0346 | 0.0143 | 6495.8291 | 469.3186 |  |  |  |  | 90.1017 | 95.1034 | 102.9616 | [7 empty] | -0.2343 | 0.2519 | 0.3588 | 6477.3579 | 0.4437 | 469.6664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 1.7272 | -9.9177 | 10.0752 | 7908.0202 | 8.0707 | 483.2608 | [5 empty] | 90.6198 | 95.3451 | 103.6566 | [5 empty] | 0.0345 | 0.0143 | 6495.8505 | 470.0042 |  |  |  |  | 90.5597 | 95.5826 | 103.5234 | [7 empty] | -0.2381 | 0.2326 | 0.3493 | 6480.1329 | 0.4342 | 470.3353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 1.7238 | -9.9184 | 10.0752 | 7904.0739 | 8.0698 | 484.0272 | [5 empty] | 91.0868 | 95.8367 | 104.1912 | [5 empty] | 0.0344 | 0.0142 | 6495.8718 | 470.6887 |  |  |  |  | 91.1046 | 96.1396 | 104.1622 | [7 empty] | -0.2248 | 0.2148 | 0.3277 | 6481.8811 | 0.4101 | 471.109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 1.7559 | -9.9411 | 10.103 | 7902.0663 | 8.097 | 484.7518 | [5 empty] | 91.5552 | 96.3296 | 104.7274 | [5 empty] | 0.0342 | 0.0142 | 6495.8929 | 471.372 |  |  |  |  | 91.1132 | 96.1519 | 104.1597 | [7 empty] | -0.2254 | 0.2223 | 0.3328 | 6480.9216 | 0.4126 | 471.126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 1.7366 | -9.9169 | 10.0759 | 7894.1187 | 8.0785 | 485.6178 | [5 empty] | 92.0248 | 96.8239 | 105.265 | [5 empty] | 0.0341 | 0.0141 | 6495.9139 | 472.054 |  |  |  |  | 91.9789 | 97.0489 | 105.1928 | [7 empty] | -0.219 | 0.1936 | 0.3103 | 6484.4543 | 0.3877 | 472.3634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 1.7192 | -9.9152 | 10.0712 | 7895.0064 | 8.0441 | 485.602 | [5 empty] | 92.4958 | 97.3196 | 105.8042 | [5 empty] | 0.034 | 0.014 | 6495.9346 | 472.7349 |  |  |  |  | 92.5113 | 97.6039 | 105.8305 | [7 empty] | -0.2186 | 0.1771 | 0.3007 | 6486.6227 | 0.3781 | 473.124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 1.585 | -9.8248 | 9.9603 | 7879.9152 | 7.9501 | 486.9504 | [5 empty] | 92.9681 | 97.8167 | 106.3448 | [5 empty] | 0.0339 | 0.014 | 6495.9553 | 473.4146 |  |  |  |  | 92.7443 | 97.8421 | 106.1334 | [7 empty] | -0.2185 | 0.1565 | 0.2898 | 6489.3213 | 0.3606 | 473.4493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 1.4706 | -9.7407 | 9.8599 | 7868.6011 | 7.8467 | 487.6098 | [5 empty] | 93.4418 | 98.3152 | 106.887 | [5 empty] | 0.0337 | 0.0139 | 6495.9758 | 474.093 |  |  |  |  | 93.2883 | 98.4111 | 106.7826 | [7 empty] | -0.2194 | 0.142 | 0.2837 | 6491.271 | 0.353 | 474.2232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 1.5244 | -9.751 | 9.8781 | 7867.8911 | 7.8475 | 487.4512 | [5 empty] | 93.9167 | 98.815 | 107.4307 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0139 | 6495.9961 | 474.7703 |  |  |  |  | 93.91 | 99.0635 | 107.5407 | [7 empty] | -0.2255 | 0.1199 | 0.28 | 6494.4543 | 0.3493 | 475.1059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 1.5155 | -9.7559 | 9.8816 | 7864.5992 | 7.8506 | 488.3278 | [5 empty] | 94.393 | 99.3163 | 107.9759 | [5 empty] | 0.0335 | 0.0138 | 6496.0164 | 475.4465 |  |  |  |  | 94.4616 | 99.6305 | 108.1784 | [7 empty] | -0.2136 | 0.1085 | 0.2646 | 6495.3883 | 0.3319 | 475.8688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 1.6312 | -9.9012 | 10.0429 | 7875.9802 | 8.0052 | 489.6328 | [5 empty] | 94.8706 | 99.8189 | 108.5226 | [5 empty] | 0.0334 | 0.0138 | 6496.0364 | 476.1214 |  |  |  |  | 95.075 | 100.2656 | 108.9053 | [7 empty] | -0.2077 | 0.0908 | 0.2531 | 6497.4124 | 0.3218 | 476.7186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 1.7504 | -10.0194 | 10.179 | 7887.4201 | 8.114 | 489.9996 | [5 empty] | 95.3495 | 100.323 | 109.0708 | [5 empty] | 0.0332 | 0.0137 | 6496.0563 | 476.7952 |  |  |  |  | 95.0232 | 100.2115 | 108.8452 | [7 empty] | -0.2081 | 0.0915 | 0.2535 | 6497.3409 | 0.3108 | 476.6465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 1.7649 | -10.0236 | 10.1856 | 7883.2188 | 8.1234 | 490.7399 | [5 empty] | 95.8298 | 100.8284 | 109.6205 | [5 empty] | 0.0331 | 0.0137 | 6496.076 | 477.4677 |  |  |  |  | 95.6024 | 100.808 | 109.531 | [7 empty] | -0.1995 | 0.0732 | 0.2401 | 6499.302 | 0.2905 | 477.4406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 1.7502 | -10.0496 | 10.2087 | 7884.6597 | 8.1309 | 491.4856 | [5 empty] | 96.3113 | 101.3352 | 110.1718 | [5 empty] | 0.033 | 0.0136 | 6496.0956 | 478.1392 |  |  |  |  | 95.9429 | 101.2648 | 110.146 | [7 empty] | -0.3305 | 0.0352 | 0.3642 | 6510.3449 | 0.4181 | 478.046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 1.7555 | -10.0218 | 10.1822 | 7879.2229 | 8.095 | 491.525 | [5 empty] | 96.7942 | 101.8434 | 110.7245 | [5 empty] | 0.0329 | 0.0136 | 6496.1152 | 478.8094 |  |  |  |  | 96.5411 | 101.9038 | 110.8961 | [7 empty] | -0.35 | 0.0125 | 0.3829 | 6514.1498 | 0.4297 | 478.8888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 1.7512 | -10.1355 | 10.2935 | 7891.9728 | 8.1762 | 492.9049 | [5 empty] | 97.2784 | 102.3531 | 111.2788 | [5 empty] | 0.0328 | 0.0135 | 6496.1345 | 479.4785 |  |  |  |  | 96.9457 | 102.3894 | 111.5128 | [7 empty] | -0.4315 | -0.0176 | 0.4653 | 6521.8077 | 0.5079 | 479.5261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 1.732 | -10.0636 | 10.2194 | 7880.4903 | 8.1038 | 492.9158 | [5 empty] | 97.764 | 102.8641 | 111.8346 | [5 empty] | 0.0326 | 0.0135 | 6496.1537 | 480.1465 |  |  |  |  | 97.4638 | 102.9378 | 112.1816 | [7 empty] | -0.4469 | -0.0482 | 0.4835 | 6526.4127 | 0.5135 | 480.2427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 1.7135 | -10.1176 | 10.2696 | 7886.9933 | 8.1249 | 493.6726 | [5 empty] | 98.2508 | 103.3765 | 112.3919 | [5 empty] | 0.0325 | 0.0134 | 6496.1727 | 480.8133 |  |  |  |  | 97.8655 | 103.313 | 112.2694 | [7 empty] | -0.3356 | 0.083 | 0.3746 | 6504.3676 | 0.4445 | 480.7309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 1.6378 | -10.0582 | 10.1988 | 7878.3168 | 8.0508 | 494.225 | [5 empty] | 98.739 | 103.8903 | 112.9508 | [5 empty] | 0.0324 | 0.0134 | 6496.1916 | 481.4789 |  |  |  |  | 98.4222 | 103.8969 | 112.9494 | [7 empty] | -0.3404 | 0.0632 | 0.3761 | 6507.1018 | 0.4397 | 481.4875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 1.6243 | -10.0883 | 10.2264 | 7880.1364 | 8.0628 | 495.0155 | [5 empty] | 99.2286 | 104.4055 | 113.5111 | [5 empty] | 0.0323 | 0.0133 | 6496.2104 | 482.1434 |  |  |  |  | 99.1503 | 104.7131 | 114.2932 | [7 empty] | -0.4756 | -0.1247 | 0.5263 | 6537.334 | 0.5238 | 482.5388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 1.5225 | -10.0093 | 10.1328 | 7869.5433 | 7.967 | 495.6009 | [5 empty] | 99.7194 | 104.9221 | 114.073 | [5 empty] | 0.0322 | 0.0133 | 6496.2291 | 482.8068 |  |  |  |  | 99.772 | 105.3424 | 115.0044 | [7 empty] | -0.4515 | -0.1391 | 0.5071 | 6537.9481 | 0.4971 | 483.3444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 1.5335 | -10.0642 | 10.1887 | 7874.5045 | 8.0021 | 496.3246 | [5 empty] | 100.2116 | 105.44 | 114.6364 | [5 empty] | 0.032 | 0.0132 | 6496.2476 | 483.469 |  |  |  |  | 99.725 | 105.29 | 114.9417 | [7 empty] | -0.4474 | -0.137 | 0.5025 | 6537.5053 | 0.4871 | 483.2775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 1.6161 | -10.2073 | 10.3425 | 7891.5935 | 8.1101 | 496.8081 | [5 empty] | 100.7051 | 105.9594 | 115.2013 | [5 empty] | 0.0319 | 0.0132 | 6496.2659 | 484.1301 |  |  |  |  | 101.2982 | 106.322 | 115.6437 | [7 empty] | 0.3076 | -0.0422 | 0.2812 | 6490.6335 | 0.34 | 484.5898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 1.5978 | -10.2592 | 10.391 | 7897.9192 | 8.1286 | 497.5058 | [5 empty] | 101.1999 | 106.4802 | 115.7677 | [5 empty] | 0.0318 | 0.0131 | 6496.2842 | 484.79 |  |  |  |  | 101.6223 | 106.8391 | 115.7022 | [7 empty] | 0.2058 | 0.194 | 0.251 | 6465.7252 | 0.1922 | 485.2432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 1.7156 | -10.45 | 10.5977 | 7917.2676 | 8.3019 | 498.6856 | [5 empty] | 101.6961 | 107.0024 | 116.3357 | [5 empty] | 0.0317 | 0.0131 | 6496.3024 | 485.4488 |  |  |  |  | 101.5841 | 106.7894 | 115.6326 | [7 empty] | 0.2189 | 0.1994 | 0.2641 | 6464.4586 | 0.1949 | 485.1805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 1.7136 | -10.3578 | 10.5063 | 7897.2802 | 8.2535 | 499.4458 | [5 empty] | 102.1936 | 107.526 | 116.9052 | [5 empty] | 0.0316 | 0.0131 | 6496.3203 | 486.1066 |  |  |  |  | 102.1527 | 107.3285 | 116.3682 | [7 empty] | 0.2559 | 0.128 | 0.2521 | 6471.7454 | 0.223 | 485.8588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 1.7342 | -10.4273 | 10.5782 | 7904.6604 | 8.2963 | 500.0564 | [5 empty] | 102.6924 | 108.051 | 117.4762 | [5 empty] | 0.0315 | 0.013 | 6496.3382 | 486.7631 |  |  |  |  | 102.5458 | 107.8447 | 116.981 | [7 empty] | 0.1355 | 0.1198 | 0.1491 | 6478.2812 | 0.114 | 486.5055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 1.7171 | -10.3797 | 10.5285 | 7896.5563 | 8.2439 | 500.2323 | [5 empty] | 103.1926 | 108.5774 | 118.0487 | [5 empty] | 0.0313 | 0.013 | 6496.3559 | 487.4186 |  |  |  |  | 103.124 | 108.4423 | 117.6608 | [7 empty] | 0.1416 | 0.1054 | 0.1439 | 6479.84 | 0.112 | 487.2506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 1.7121 | -10.3179 | 10.4667 | 7883.0326 | 8.2045 | 500.8351 | [5 empty] | 103.6941 | 109.1052 | 118.6228 | [5 empty] | 0.0312 | 0.0129 | 6496.3736 | 488.0729 |  |  |  |  | 103.559 | 109.2925 | 118.7562 | [7 empty] | -0.3091 | 0.0856 | 0.3481 | 6502.7173 | 0.4143 | 488.3045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 1.6988 | -10.4817 | 10.6263 | 7905.2474 | 8.3035 | 502.0556 | [5 empty] | 104.1969 | 109.6344 | 119.1984 | [5 empty] | 0.0311 | 0.0129 | 6496.3911 | 488.7262 |  |  |  |  | 104.012 | 109.7132 | 119.1852 | [7 empty] | -0.2436 | 0.0899 | 0.2854 | 6499.2162 | 0.3433 | 488.8233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 1.6968 | -10.5142 | 10.658 | 7907.0108 | 8.3198 | 502.7714 | [5 empty] | 104.7011 | 110.165 | 119.7755 | [5 empty] | 0.031 | 0.0128 | 6496.4084 | 489.3783 |  |  |  |  | 105.3037 | 110.6239 | 119.7927 | [7 empty] | 0.3017 | 0.1892 | 0.3231 | 6462.5548 | 0.2764 | 489.9401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 1.6899 | -10.7252 | 10.8653 | 7941.2192 | 8.4177 | 503.1999 | [5 empty] | 105.2065 | 110.697 | 120.3541 | [5 empty] | 0.0309 | 0.0128 | 6496.4256 | 490.0293 |  |  |  |  | 105.3342 | 110.7937 | 119.8036 | [7 empty] | 0.1854 | 0.279 | 0.3078 | 6456.7609 | 0.2061 | 490.1474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 1.6812 | -10.6431 | 10.7828 | 7927.1454 | 8.3485 | 503.2911 | [5 empty] | 105.7134 | 111.2304 | 120.9343 | [5 empty] | 0.0308 | 0.0127 | 6496.4428 | 490.6793 |  |  |  |  | 105.9169 | 111.3741 | 120.5638 | [7 empty] | 0.1971 | 0.2207 | 0.2663 | 6463.4642 | 0.1842 | 490.8539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 1.6777 | -10.6764 | 10.8152 | 7929.1703 | 8.3639 | 503.9927 | [5 empty] | 106.2215 | 111.7652 | 121.516 | [5 empty] | 0.0307 | 0.0127 | 6496.4598 | 491.3281 |  |  |  |  | 106.5336 | 112.0563 | 121.265 | [7 empty] | 0.1686 | 0.241 | 0.2667 | 6462.3491 | 0.1862 | 491.68 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 1.5572 | -10.6208 | 10.7425 | 7923.2001 | 8.2778 | 504.6773 | [5 empty] | 106.731 | 112.3014 | 122.0992 | [5 empty] | 0.0306 | 0.0126 | 6496.4767 | 491.9758 |  |  |  |  | 107.0895 | 112.6261 | 121.964 | [7 empty] | 0.1703 | 0.2058 | 0.2385 | 6466.6358 | 0.1721 | 492.3667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 1.4364 | -10.5384 | 10.6442 | 7908.7518 | 8.2045 | 506.0902 | [5 empty] | 107.2419 | 112.8391 | 122.6839 | [5 empty] | 0.0304 | 0.0126 | 6496.4935 | 492.6225 |  |  |  |  | 107.0666 | 112.6229 | 121.9322 | [7 empty] | 0.1532 | 0.2202 | 0.2412 | 6465.6436 | 0.1659 | 492.3629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 1.4357 | -10.5447 | 10.6503 | 7905.3676 | 8.2124 | 506.9187 | [5 empty] | 107.7541 | 113.3781 | 123.2702 | [5 empty] | 0.0303 | 0.0125 | 6496.5102 | 493.2681 |  |  |  |  | 107.6434 | 113.2093 | 122.6867 | [7 empty] | 0.1543 | 0.1692 | 0.1997 | 6471.8781 | 0.14 | 493.0663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 1.5625 | -10.6631 | 10.785 | 7915.1684 | 8.3238 | 507.3908 | [5 empty] | 108.2676 | 113.9185 | 123.858 | [5 empty] | 0.0302 | 0.0125 | 6496.5267 | 493.9125 |  |  |  |  | 108.1608 | 114.0155 | 123.5111 | [7 empty] | -0.111 | 0.2235 | 0.2539 | 6477.0707 | 0.2892 | 494.0279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 1.5502 | -10.6623 | 10.7824 | 7911.7088 | 8.3193 | 508.1361 | [5 empty] | 108.7824 | 114.4604 | 124.4474 | [5 empty] | 0.0301 | 0.0124 | 6496.5431 | 494.5559 |  |  |  |  | 108.7743 | 114.6923 | 124.2029 | [7 empty] | -0.1356 | 0.2448 | 0.2853 | 6475.6376 | 0.3298 | 494.8305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 1.6373 | -10.7829 | 10.9143 | 7923.8186 | 8.4164 | 508.6812 | [5 empty] | 109.2986 | 115.0037 | 125.0383 | [5 empty] | 0.03 | 0.0124 | 6496.5595 | 495.1983 |  |  |  |  | 109.1218 | 115.015 | 124.8338 | [7 empty] | -0.1383 | 0.1255 | 0.2028 | 6490.2472 | 0.2478 | 495.2116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 1.6515 | -10.8025 | 10.9357 | 7922.3776 | 8.4332 | 509.3898 | [5 empty] | 109.8161 | 115.5483 | 125.6307 | [5 empty] | 0.0299 | 0.0124 | 6496.5757 | 495.8395 |  |  |  |  | 109.7847 | 115.7288 | 125.6988 | [7 empty] | -0.1698 | 0.0913 | 0.2147 | 6495.7959 | 0.2629 | 496.0514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 1.6703 | -10.8118 | 10.9477 | 7920.7049 | 8.4347 | 509.7771 | [5 empty] | 110.335 | 116.0944 | 126.2246 | [5 empty] | 0.0298 | 0.0123 | 6496.5918 | 496.4797 |  |  |  |  | 110.3627 | 116.3675 | 126.369 | [7 empty] | -0.1965 | 0.1047 | 0.2444 | 6495.3597 | 0.301 | 496.7988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 1.6581 | -10.8185 | 10.9525 | 7918.0655 | 8.4369 | 510.5987 | [5 empty] | 110.8552 | 116.6419 | 126.8201 | [5 empty] | 0.0297 | 0.0123 | 6496.6077 | 497.1188 |  |  |  |  | 110.9492 | 117.0125 | 127.0745 | [7 empty] | -0.2252 | 0.1063 | 0.2717 | 6496.431 | 0.3353 | 497.5498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 1.6759 | -10.8521 | 10.9883 | 7920.6125 | 8.45 | 510.966 | [5 empty] | 111.3768 | 117.1908 | 127.4171 | [5 empty] | 0.0296 | 0.0122 | 6496.6236 | 497.7569 |  |  |  |  | 110.9624 | 117.0352 | 127.0425 | [7 empty] | -0.2247 | 0.1302 | 0.2803 | 6493.5358 | 0.3421 | 497.5762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 1.7045 | -10.8437 | 10.9844 | 7913.9283 | 8.4571 | 511.6305 | [5 empty] | 111.8997 | 117.7411 | 128.0157 | [5 empty] | 0.0295 | 0.0122 | 6496.6394 | 498.3938 |  |  |  |  | 111.5374 | 117.6524 | 127.7994 | [7 empty] | -0.2508 | 0.0971 | 0.2929 | 6498.6723 | 0.3508 | 498.2913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 1.5218 | -10.8464 | 10.9606 | 7920.9288 | 8.3782 | 512.4089 | [5 empty] | 112.4239 | 118.2929 | 128.6158 | [5 empty] | 0.0294 | 0.0121 | 6496.6551 | 499.0298 |  |  |  |  | 112.1142 | 118.2815 | 128.4973 | [7 empty] | -0.275 | 0.0942 | 0.3153 | 6500.0873 | 0.3748 | 499.0168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 1.5296 | -10.8729 | 10.9879 | 7920.6608 | 8.3982 | 513.1809 | [5 empty] | 112.9495 | 118.846 | 129.2174 | [5 empty] | 0.0292 | 0.0121 | 6496.6707 | 499.6646 |  |  |  |  | 112.6141 | 118.697 | 128.8706 | [7 empty] | -0.1482 | 0.1112 | 0.2033 | 6492.5098 | 0.2495 | 499.4938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 1.5278 | -10.8356 | 10.9507 | 7914.8611 | 8.3499 | 513.1311 | [5 empty] | 113.4764 | 119.4006 | 129.8206 | [5 empty] | 0.0291 | 0.012 | 6496.6861 | 500.2985 |  |  |  |  | 113.2381 | 119.3753 | 129.6302 | [7 empty] | -0.1734 | 0.1049 | 0.2228 | 6494.3752 | 0.2708 | 500.2696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 1.4172 | -10.91 | 11.0098 | 7925.9556 | 8.366 | 514.5483 | [5 empty] | 114.0047 | 119.9565 | 130.4253 | [5 empty] | 0.029 | 0.012 | 6496.7014 | 500.9312 |  |  |  |  | 113.7421 | 119.8431 | 130.0341 | [7 empty] | -0.0919 | 0.1384 | 0.1749 | 6486.8635 | 0.2084 | 500.8024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 1.5529 | -10.9077 | 11.0255 | 7915.3372 | 8.4149 | 514.9726 | [5 empty] | 114.5343 | 120.5139 | 131.0315 | [5 empty] | 0.0289 | 0.012 | 6496.7167 | 501.563 |  |  |  |  | 114.2898 | 120.4328 | 130.6981 | [7 empty] | -0.1089 | 0.1307 | 0.1819 | 6488.5335 | 0.2195 | 501.4712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 1.5385 | -10.9143 | 11.03 | 7917.4113 | 8.3851 | 514.9466 | [5 empty] | 115.0652 | 121.0727 | 131.6393 | [5 empty] | 0.0288 | 0.0119 | 6496.7319 | 502.1937 |  |  |  |  | 114.7362 | 120.8341 | 131.5462 | [7 empty] | -0.1077 | -0.0402 | 0.1462 | 6508.8539 | 0.1421 | 501.9247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 1.524 | -10.9473 | 11.0607 | 7919.7389 | 8.3966 | 515.6749 | [5 empty] | 115.5975 | 121.6329 | 132.2486 | [5 empty] | 0.0287 | 0.0119 | 6496.7469 | 502.8233 |  |  |  |  | 115.3383 | 121.4792 | 132.1999 | [7 empty] | -0.111 | -0.0198 | 0.1433 | 6506.5466 | 0.1463 | 502.6508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 1.6482 | -10.9528 | 11.0836 | 7907.1043 | 8.4727 | 516.8511 | [5 empty] | 116.1312 | 122.1946 | 132.8595 | [5 empty] | 0.0286 | 0.0118 | 6496.7619 | 503.4519 |  |  |  |  | 115.7443 | 121.9011 | 132.9527 | [7 empty] | -0.154 | -0.1355 | 0.2347 | 6522.1858 | 0.1854 | 503.1238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 1.5015 | -10.9904 | 11.1003 | 7918.0333 | 8.426 | 517.5412 | [5 empty] | 116.6662 | 122.7576 | 133.4719 | [5 empty] | 0.0285 | 0.0118 | 6496.7767 | 504.0795 |  |  |  |  | 116.3984 | 122.5158 | 133.744 | [7 empty] | -0.0998 | -0.1921 | 0.241 | 6526.5399 | 0.1653 | 503.8103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 1.5275 | -11.0595 | 11.1723 | 7924.1336 | 8.4728 | 518.2218 | [5 empty] | 117.2025 | 123.3221 | 134.0859 | [5 empty] | 0.0284 | 0.0117 | 6496.7915 | 504.7061 |  |  |  |  | 116.8723 | 123.1615 | 134.4356 | [7 empty] | -0.2447 | -0.1694 | 0.3277 | 6530.0279 | 0.2642 | 504.528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 1.3881 | -11.0853 | 11.18 | 7933.553 | 8.4181 | 518.7505 | [5 empty] | 117.7402 | 123.888 | 134.7014 | [5 empty] | 0.0283 | 0.0117 | 6496.8061 | 505.3316 |  |  |  |  | 117.6032 | 123.9628 | 135.3157 | [7 empty] | -0.2773 | -0.1681 | 0.3546 | 6531.1983 | 0.2941 | 505.4141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 1.4195 | -11.1562 | 11.2542 | 7939.1489 | 8.4711 | 519.512 | [5 empty] | 118.2793 | 124.4553 | 135.3184 | [5 empty] | 0.0282 | 0.0117 | 6496.8207 | 505.9561 |  |  |  |  | 118.045 | 124.5247 | 136.0627 | [7 empty] | -0.3951 | -0.2084 | 0.4771 | 6540.987 | 0.4081 | 506.0323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 1.5074 | -11.1233 | 11.2327 | 7926.1327 | 8.4845 | 519.9875 | [5 empty] | 118.8196 | 125.0241 | 135.937 | [5 empty] | 0.0281 | 0.0116 | 6496.8351 | 506.5796 |  |  |  |  | 118.636 | 125.1208 | 136.8217 | [7 empty] | -0.3865 | -0.2536 | 0.4922 | 6545.8971 | 0.3972 | 506.6854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 1.4846 | -11.1632 | 11.2693 | 7929.9094 | 8.4966 | 520.7287 | [5 empty] | 119.3614 | 125.5942 | 136.5571 | [5 empty] | 0.028 | 0.0116 | 6496.8494 | 507.2021 |  |  |  |  | 118.7144 | 125.3894 | 136.8297 | [7 empty] | -0.5243 | -0.1212 | 0.568 | 6536.0888 | 0.56 | 506.9788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 1.6174 | -11.1407 | 11.2649 | 7916.2412 | 8.5346 | 521.1749 | [5 empty] | 119.9045 | 126.1658 | 137.1788 | [5 empty] | 0.0279 | 0.0115 | 6496.8638 | 507.8235 |  |  |  |  | 120.5878 | 126.6143 | 137.5721 | [7 empty] | 0.3099 | 0.0149 | 0.282 | 6484.5425 | 0.3171 | 508.3095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 1.6154 | -11.1812 | 11.3047 | 7922.719 | 8.5307 | 521.2082 | [5 empty] | 120.4489 | 126.7388 | 137.802 | [5 empty] | 0.0278 | 0.0115 | 6496.8779 | 508.444 |  |  |  |  | 120.8562 | 126.9205 | 137.5683 | [7 empty] | 0.3407 | 0.1468 | 0.3409 | 6467.9751 | 0.3051 | 508.6402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 1.6262 | -11.2283 | 11.3529 | 7925.6903 | 8.5613 | 521.9541 | [5 empty] | 120.9947 | 127.3132 | 138.4268 | [5 empty] | 0.0277 | 0.0114 | 6496.892 | 509.0634 |  |  |  |  | 121.5711 | 127.6685 | 138.4005 | [7 empty] | 0.3409 | 0.1386 | 0.338 | 6468.9909 | 0.3111 | 509.4453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 1.5007 | -11.1008 | 11.2094 | 7909.2524 | 8.4349 | 522.5297 | [5 empty] | 121.5419 | 127.889 | 139.0531 | [5 empty] | 0.0276 | 0.0114 | 6496.906 | 509.6819 |  |  |  |  | 121.5941 | 127.717 | 138.4095 | [7 empty] | 0.324 | 0.1583 | 0.3308 | 6467.4364 | 0.2866 | 509.4974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 1.5173 | -11.1603 | 11.2705 | 7914.5017 | 8.4707 | 523.1593 | [5 empty] | 122.0903 | 128.4663 | 139.681 | [5 empty] | 0.0275 | 0.0114 | 6496.9199 | 510.2993 |  |  |  |  | 122.086 | 128.2941 | 139.2219 | [7 empty] | 0.2354 | 0.0946 | 0.2239 | 6478.5495 | 0.2051 | 510.1153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 1.3471 | -11.0309 | 11.1208 | 7899.6877 | 8.3289 | 523.8745 | [5 empty] | 122.6402 | 129.045 | 140.3104 | [5 empty] | 0.0274 | 0.0113 | 6496.9336 | 510.9157 |  |  |  |  | 122.7345 | 128.9731 | 139.9446 | [7 empty] | 0.2405 | 0.0999 | 0.2308 | 6477.7681 | 0.2077 | 510.8393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 1.4614 | -11.2521 | 11.3543 | 7918.4867 | 8.539 | 525.7575 | [5 empty] | 123.1914 | 129.6251 | 140.9413 | [5 empty] | 0.0273 | 0.0113 | 6496.9474 | 511.5312 |  |  |  |  | 123.1995 | 129.63 | 140.4077 | [7 empty] | 0.117 | 0.2149 | 0.2225 | 6469.7711 | 0.1482 | 511.5364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 1.5941 | -11.3844 | 11.5028 | 7929.6456 | 8.6556 | 526.2075 | [5 empty] | 123.744 | 130.2066 | 141.5739 | [5 empty] | 0.0272 | 0.0112 | 6496.961 | 512.1456 |  |  |  |  | 123.8102 | 130.2477 | 141.0856 | [7 empty] | 0.1401 | 0.209 | 0.2277 | 6469.5501 | 0.1496 | 512.1889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 1.5611 | -11.3649 | 11.4791 | 7928.2488 | 8.6063 | 526.2382 | [5 empty] | 124.2979 | 130.7896 | 142.2079 | [5 empty] | 0.0271 | 0.0112 | 6496.9746 | 512.7591 |  |  |  |  | 124.118 | 130.5774 | 141.4464 | [7 empty] | 0.1339 | 0.2086 | 0.2244 | 6469.8867 | 0.1518 | 512.536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 1.5652 | -11.3895 | 11.504 | 7928.4608 | 8.6191 | 526.8846 | [5 empty] | 124.8531 | 131.374 | 142.8435 | [5 empty] | 0.027 | 0.0112 | 6496.988 | 513.3715 |  |  |  |  | 124.8887 | 131.533 | 142.2627 | [7 empty] | 0.0292 | 0.3088 | 0.2977 | 6462.9111 | 0.2468 | 513.5378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 1.5617 | -11.4175 | 11.5312 | 7930.8225 | 8.6221 | 527.3093 | [5 empty] | 125.4098 | 131.9598 | 143.4807 | [5 empty] | 0.0269 | 0.0111 | 6497.0014 | 513.983 |  |  |  |  | 125.5045 | 132.1781 | 142.9664 | [7 empty] | 0.0316 | 0.3068 | 0.2957 | 6463.1199 | 0.2451 | 514.2102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 1.5607 | -11.4481 | 11.5614 | 7931.9559 | 8.6378 | 528.0137 | [5 empty] | 125.9677 | 132.5471 | 144.1194 | [5 empty] | 0.0268 | 0.0111 | 6497.0146 | 514.5935 |  |  |  |  | 126.1338 | 132.9001 | 143.6752 | [7 empty] | -0.0138 | 0.3415 | 0.3329 | 6461.1424 | 0.3032 | 514.9594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 1.5611 | -11.48 | 11.593 | 7934.9677 | 8.643 | 528.3892 | [5 empty] | 126.5271 | 133.1357 | 144.7597 | [5 empty] | 0.0267 | 0.011 | 6497.0279 | 515.203 |  |  |  |  | 126.1559 | 132.9152 | 143.6896 | [7 empty] | -0.0056 | 0.3412 | 0.3318 | 6460.8391 | 0.2942 | 514.9749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 1.5273 | -11.4806 | 11.5892 | 7932.9493 | 8.6304 | 529.1344 | [5 empty] | 127.0878 | 133.7258 | 145.4015 | [5 empty] | 0.0266 | 0.011 | 6497.041 | 515.8116 |  |  |  |  | 126.8596 | 133.6369 | 144.5311 | [7 empty] | 0.0036 | 0.3169 | 0.3067 | 6463.3027 | 0.2664 | 515.72 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 1.4315 | -11.5344 | 11.6306 | 7943.5607 | 8.6135 | 529.7432 | [5 empty] | 127.6498 | 134.3174 | 146.0449 | [5 empty] | 0.0265 | 0.011 | 6497.054 | 516.4192 |  |  |  |  | 127.5201 | 134.2855 | 145.3345 | [7 empty] | 0.0325 | 0.2741 | 0.2632 | 6467.0074 | 0.2145 | 516.3865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 1.4087 | -11.5131 | 11.6066 | 7937.6344 | 8.5934 | 530.4526 | [5 empty] | 128.2133 | 134.9103 | 146.6898 | [5 empty] | 0.0264 | 0.0109 | 6497.0669 | 517.0258 |  |  |  |  | 128.0188 | 134.961 | 146.2013 | [7 empty] | -0.1315 | 0.2421 | 0.28 | 6477.4075 | 0.3135 | 517.0775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 1.2599 | -11.5295 | 11.6062 | 7944.9986 | 8.5371 | 531.1109 | [5 empty] | 128.778 | 135.5047 | 147.3363 | [5 empty] | 0.0263 | 0.0109 | 6497.0798 | 517.6314 |  |  |  |  | 128.5514 | 135.3646 | 146.835 | [7 empty] | -0.0126 | 0.1513 | 0.1457 | 6482.7993 | 0.144 | 517.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 1.2538 | -11.5326 | 11.6085 | 7945.8253 | 8.5114 | 531.1092 | [5 empty] | 129.3442 | 136.1006 | 147.9844 | [5 empty] | 0.0262 | 0.0108 | 6497.0926 | 518.2361 |  |  |  |  | 128.9968 | 135.9815 | 147.5338 | [7 empty] | -0.1574 | 0.158 | 0.2353 | 6488.0112 | 0.2811 | 518.1155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 1.2727 | -11.5269 | 11.6048 | 7940.1061 | 8.5169 | 531.8076 | [5 empty] | 129.9116 | 136.6978 | 148.634 | [5 empty] | 0.0261 | 0.0108 | 6497.1053 | 518.8398 |  |  |  |  | 129.8029 | 137.004 | 148.492 | [7 empty] | -0.2972 | 0.234 | 0.3929 | 6485.2113 | 0.4715 | 519.1484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 1.3979 | -11.6249 | 11.7163 | 7946.2895 | 8.6117 | 532.2228 | [5 empty] | 130.4805 | 137.2965 | 149.2852 | [5 empty] | 0.026 | 0.0108 | 6497.1178 | 519.4426 |  |  |  |  | 130.3125 | 137.4127 | 148.8584 | [7 empty] | -0.1643 | 0.2474 | 0.3038 | 6478.3147 | 0.3474 | 519.5592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 1.3779 | -11.6112 | 11.7003 | 7941.1528 | 8.5986 | 532.9822 | [5 empty] | 131.0507 | 137.8966 | 149.9379 | [5 empty] | 0.0259 | 0.0107 | 6497.1304 | 520.0444 |  |  |  |  | 130.9877 | 138.134 | 149.6971 | [7 empty] | -0.1823 | 0.2281 | 0.301 | 6481.2482 | 0.3527 | 520.2817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 1.5267 | -11.6854 | 11.792 | 7938.1943 | 8.7177 | 534.1535 | [5 empty] | 131.6223 | 138.4982 | 150.5922 | [5 empty] | 0.0259 | 0.0107 | 6497.1429 | 520.6452 |  |  |  |  | 131.5958 | 138.6315 | 150.2108 | [7 empty] | -0.0442 | 0.2212 | 0.2219 | 6476.4501 | 0.2222 | 520.7781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 1.5014 | -11.7725 | 11.8752 | 7951.1159 | 8.7405 | 534.5396 | [5 empty] | 132.1952 | 139.1012 | 151.248 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0106 | 6497.1553 | 521.2451 |  |  |  |  | 132.2333 | 139.3662 | 150.9987 | [7 empty] | -0.102 | 0.2319 | 0.2555 | 6477.6463 | 0.2812 | 521.508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 1.4934 | -11.7751 | 11.8767 | 7952.2071 | 8.7134 | 534.4929 | [5 empty] | 132.7695 | 139.7056 | 151.9054 | [5 empty] | 0.0257 | 0.0106 | 6497.1675 | 521.844 |  |  |  |  | 132.2985 | 139.4313 | 151.0713 | [7 empty] | -0.0989 | 0.2308 | 0.253 | 6477.655 | 0.2779 | 521.5725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 1.4947 | -11.7463 | 11.8483 | 7943.6361 | 8.7013 | 535.2355 | [5 empty] | 133.3452 | 140.3114 | 152.5644 | [5 empty] | 0.0256 | 0.0106 | 6497.1797 | 522.442 |  |  |  |  | 132.7977 | 140.0701 | 151.9529 | [7 empty] | -0.2329 | 0.1755 | 0.3066 | 6489.2604 | 0.3685 | 522.2041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 1.4702 | -11.8176 | 11.916 | 7950.3937 | 8.7397 | 536.2899 | [5 empty] | 133.9222 | 140.9187 | 153.2249 | [5 empty] | 0.0255 | 0.0105 | 6497.1919 | 523.0391 |  |  |  |  | 133.4839 | 140.7952 | 152.7688 | [7 empty] | -0.2392 | 0.1655 | 0.3067 | 6490.6516 | 0.3672 | 522.9179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 1.3691 | -11.837 | 11.9234 | 7955.5941 | 8.7046 | 536.9152 | [5 empty] | 134.5006 | 141.5275 | 153.887 | [5 empty] | 0.0254 | 0.0105 | 6497.204 | 523.6352 |  |  |  |  | 133.9478 | 141.3941 | 153.7114 | [7 empty] | -0.3854 | 0.0727 | 0.4154 | 6506.8856 | 0.4722 | 523.5048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 1.3693 | -11.8314 | 11.9179 | 7951.0979 | 8.7017 | 537.5858 | [5 empty] | 135.0804 | 142.1376 | 154.5506 | [5 empty] | 0.0253 | 0.0105 | 6497.216 | 524.2304 |  |  |  |  | 134.687 | 142.1776 | 154.6126 | [7 empty] | -0.3967 | 0.0554 | 0.4244 | 6509.2445 | 0.4757 | 524.2693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 1.2542 | -11.8465 | 11.9204 | 7956.5138 | 8.658 | 538.1834 | [5 empty] | 135.6615 | 142.7492 | 155.2159 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0104 | 6497.2279 | 524.8247 |  |  |  |  | 135.277 | 142.6946 | 155.0685 | [7 empty] | -0.2841 | 0.0817 | 0.3174 | 6501.7792 | 0.3675 | 524.7717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 1.2383 | -11.8496 | 11.9219 | 7953.9844 | 8.6546 | 538.902 | [5 empty] | 136.244 | 143.3623 | 155.8826 | [5 empty] | 0.0251 | 0.0104 | 6497.2397 | 525.418 |  |  |  |  | 136.0267 | 143.4776 | 155.9898 | [7 empty] | -0.2882 | 0.0558 | 0.3165 | 6504.7979 | 0.3596 | 525.5293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 1.2442 | -11.8558 | 11.9287 | 7954.9794 | 8.6344 | 538.8357 | [5 empty] | 136.8279 | 143.9768 | 156.551 | [5 empty] | 0.025 | 0.0103 | 6497.2515 | 526.0104 |  |  |  |  | 136.5596 | 143.898 | 156.4181 | [7 empty] | -0.1545 | 0.0502 | 0.1839 | 6500.0528 | 0.2134 | 525.9346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 1.2646 | -11.8583 | 11.9332 | 7951.1454 | 8.6409 | 539.4111 | [5 empty] | 137.4131 | 144.5927 | 157.2209 | [5 empty] | 0.0249 | 0.0103 | 6497.2632 | 526.6019 |  |  |  |  | 137.2432 | 144.684 | 157.2048 | [7 empty] | -0.2048 | 0.0818 | 0.2406 | 6498.5822 | 0.2828 | 526.6894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 1.2771 | -11.8667 | 11.9428 | 7948.3311 | 8.6491 | 540.0466 | [5 empty] | 137.9997 | 145.21 | 157.8924 | [5 empty] | 0.0248 | 0.0103 | 6497.2749 | 527.1924 |  |  |  |  | 138.7767 | 145.5284 | 158.0791 | [7 empty] | 0.5037 | 0.0107 | 0.4789 | 6478.1659 | 0.5162 | 527.496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 1.2691 | -11.8983 | 11.9733 | 7950.6424 | 8.6578 | 540.6001 | [5 empty] | 138.5876 | 145.8288 | 158.5654 | [5 empty] | 0.0247 | 0.0102 | 6497.2864 | 527.782 |  |  |  |  | 138.987 | 146.1353 | 158.2042 | [7 empty] | 0.2321 | 0.2432 | 0.3119 | 6463.6451 | 0.2167 | 528.0732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 1.268 | -11.9229 | 11.9977 | 7951.0256 | 8.669 | 541.2436 | [5 empty] | 139.177 | 146.4491 | 159.24 | [5 empty] | 0.0247 | 0.0102 | 6497.2979 | 528.3707 |  |  |  |  | 139.2991 | 146.5153 | 158.3044 | [7 empty] | 0.2317 | 0.3593 | 0.4059 | 6451.1215 | 0.2629 | 528.4334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 1.2532 | -11.996 | 12.0688 | 7956.6942 | 8.7172 | 542.4141 | [5 empty] | 139.7677 | 147.0708 | 159.9162 | [5 empty] | 0.0246 | 0.0102 | 6497.3093 | 528.9585 |  |  |  |  | 140.019 | 147.2779 | 159.1979 | [7 empty] | 0.217 | 0.3362 | 0.3786 | 6454.3005 | 0.247 | 529.1538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 1.2449 | -12.0181 | 12.09 | 7957.3328 | 8.7223 | 543.0064 | [5 empty] | 140.3597 | 147.6939 | 160.5939 | [5 empty] | 0.0245 | 0.0101 | 6497.3207 | 529.5454 |  |  |  |  | 140.497 | 147.8853 | 160.1096 | [7 empty] | 0.0849 | 0.2587 | 0.2558 | 6467.9358 | 0.1832 | 529.7252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 1.2392 | -12.0483 | 12.1194 | 7959.2307 | 8.7315 | 543.5644 | [5 empty] | 140.9532 | 148.3185 | 161.2732 | [5 empty] | 0.0244 | 0.0101 | 6497.3319 | 530.1314 |  |  |  |  | 141.2104 | 148.5972 | 160.8878 | [7 empty] | 0.119 | 0.2523 | 0.2601 | 6467.3529 | 0.178 | 530.3921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 1.2273 | -12.0709 | 12.1406 | 7960.249 | 8.7345 | 544.1316 | [5 empty] | 141.548 | 148.9445 | 161.9541 | [5 empty] | 0.0243 | 0.01 | 6497.3432 | 530.7164 |  |  |  |  | 141.922 | 149.3506 | 161.497 | [7 empty] | 0.1457 | 0.3256 | 0.3381 | 6458.4913 | 0.2331 | 531.0948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 1.2149 | -12.0972 | 12.1656 | 7961.8 | 8.7397 | 544.7094 | [5 empty] | 142.1442 | 149.5719 | 162.6366 | [5 empty] | 0.0242 | 0.01 | 6497.3543 | 531.3006 |  |  |  |  | 141.8555 | 149.3011 | 161.4252 | [7 empty] | 0.13 | 0.3342 | 0.3411 | 6458.1727 | 0.2351 | 531.0487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 1.2253 | -12.1125 | 12.1819 | 7963.6183 | 8.7289 | 544.7007 | [5 empty] | 142.7417 | 150.2008 | 163.3206 | [5 empty] | 0.0241 | 0.01 | 6497.3654 | 531.8838 |  |  |  |  | 142.6426 | 150.0782 | 162.4065 | [7 empty] | 0.1555 | 0.2801 | 0.3004 | 6463.0798 | 0.1963 | 531.7703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 1.2235 | -12.1359 | 12.2049 | 7963.9849 | 8.738 | 545.3063 | [5 empty] | 143.3407 | 150.8312 | 164.0062 | [5 empty] | 0.024 | 0.0099 | 6497.3764 | 532.4662 |  |  |  |  | 143.3232 | 150.7905 | 162.9491 | [7 empty] | 0.1927 | 0.3597 | 0.3883 | 6453.1891 | 0.2524 | 532.4287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 1.2098 | -12.1927 | 12.2601 | 7966.7456 | 8.78 | 546.5246 | [5 empty] | 143.941 | 151.4629 | 164.6933 | [5 empty] | 0.024 | 0.0099 | 6497.3873 | 533.0476 |  |  |  |  | 144.015 | 151.4635 | 163.7972 | [7 empty] | 0.2243 | 0.3124 | 0.3628 | 6457.1019 | 0.2351 | 533.0481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 1.205 | -12.2227 | 12.2895 | 7968.6914 | 8.7885 | 547.0507 | [5 empty] | 144.5426 | 152.0962 | 165.3821 | [5 empty] | 0.0239 | 0.0099 | 6497.3982 | 533.6282 |  |  |  |  | 144.436 | 151.9736 | 164.5988 | [7 empty] | 0.1281 | 0.2336 | 0.2468 | 6469.3064 | 0.162 | 533.516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 1.1915 | -12.2509 | 12.3162 | 7970.5487 | 8.7942 | 547.6256 | [5 empty] | 145.1457 | 152.7309 | 166.0724 | [5 empty] | 0.0238 | 0.0098 | 6497.409 | 534.2079 |  |  |  |  | 145.2657 | 152.7708 | 165.5892 | [7 empty] | 0.1771 | 0.182 | 0.2306 | 6472.9802 | 0.156 | 534.2442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 1.1814 | -12.2784 | 12.3426 | 7972.0657 | 8.8014 | 548.2101 | [5 empty] | 145.7501 | 153.367 | 166.7643 | [5 empty] | 0.0237 | 0.0098 | 6497.4197 | 534.7867 |  |  |  |  | 145.6663 | 153.3077 | 166.3522 | [7 empty] | 0.0486 | 0.1326 | 0.1253 | 6483.2871 | 0.0908 | 534.7328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 1.1628 | -12.174 | 12.2369 | 7954.1403 | 8.7395 | 548.8162 | [5 empty] | 146.3559 | 154.0046 | 167.4577 | [5 empty] | 0.0236 | 0.0098 | 6497.4304 | 535.3645 |  |  |  |  | 146.4654 | 154.0576 | 167.312 | [7 empty] | 0.108 | 0.0728 | 0.1053 | 6487.4064 | 0.08 | 535.4125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 1.1453 | -12.1963 | 12.2575 | 7955.4404 | 8.7402 | 549.3729 | [5 empty] | 146.9631 | 154.6436 | 168.1528 | [5 empty] | 0.0235 | 0.0097 | 6497.441 | 535.9416 |  |  |  |  | 146.8324 | 154.5605 | 167.671 | [7 empty] | 0.0322 | 0.1497 | 0.1403 | 6482.1519 | 0.1108 | 535.8666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 1.1526 | -12.0838 | 12.1461 | 7935.0161 | 8.6854 | 549.9944 | [5 empty] | 147.5716 | 155.284 | 168.8494 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0097 | 6497.4516 | 536.5177 |  |  |  |  | 147.5123 | 155.2184 | 168.5214 | [7 empty] | 0.0633 | 0.097 | 0.096 | 6486.5907 | 0.0634 | 536.4587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 1.1486 | -12.109 | 12.1708 | 7936.0193 | 8.6933 | 550.5576 | [5 empty] | 148.1816 | 155.926 | 169.5476 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0097 | 6497.462 | 537.0929 |  |  |  |  | 147.9555 | 155.8301 | 169.0011 | [7 empty] | -0.0375 | 0.1758 | 0.177 | 6482.1326 | 0.1777 | 537.0072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 1.1403 | -12.1338 | 12.1947 | 7937.0007 | 8.7006 | 551.1532 | [5 empty] | 148.7929 | 156.5693 | 170.2473 | [5 empty] | 0.0233 | 0.0096 | 6497.4725 | 537.6673 |  |  |  |  | 148.6614 | 156.5161 | 169.9332 | [7 empty] | -0.0144 | 0.1059 | 0.1034 | 6488.6875 | 0.105 | 537.6198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 1.1349 | -12.1495 | 12.2098 | 7936.7543 | 8.7027 | 551.6987 | [5 empty] | 149.4056 | 157.2141 | 170.9487 | [5 empty] | 0.0232 | 0.0096 | 6497.4829 | 538.2408 |  |  |  |  | 148.7985 | 156.9947 | 169.9597 | [7 empty] | -0.2355 | 0.3097 | 0.3962 | 6475.6457 | 0.4504 | 538.0459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 1.1233 | -12.1791 | 12.2382 | 7938.3354 | 8.7129 | 552.346 | [5 empty] | 150.0196 | 157.8604 | 171.6516 | [5 empty] | 0.0231 | 0.0095 | 6497.4932 | 538.8134 |  |  |  |  | 149.5072 | 157.7074 | 170.8343 | [7 empty] | -0.2202 | 0.2715 | 0.3575 | 6479.1248 | 0.4096 | 538.678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 1.1146 | -12.1994 | 12.2576 | 7939.0124 | 8.7153 | 552.8732 | [5 empty] | 150.6351 | 158.5081 | 172.3561 | [5 empty] | 0.023 | 0.0095 | 6497.5034 | 539.3852 |  |  |  |  | 150.1628 | 158.3485 | 171.6786 | [7 empty] | -0.1982 | 0.2159 | 0.3025 | 6484.1818 | 0.3518 | 539.2444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 1.2094 | -12.3244 | 12.3908 | 7950.1886 | 8.8095 | 553.3072 | [5 empty] | 151.2519 | 159.1573 | 173.0621 | [5 empty] | 0.0229 | 0.0095 | 6497.5136 | 539.9561 |  |  |  |  | 150.8267 | 159.021 | 172.6057 | [7 empty] | -0.2028 | 0.1466 | 0.2641 | 6491.6933 | 0.3129 | 539.8364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 1.2112 | -12.3194 | 12.386 | 7949.3774 | 8.786 | 553.3028 | [5 empty] | 151.8701 | 159.8079 | 173.7698 | [5 empty] | 0.0228 | 0.0094 | 6497.5237 | 540.5261 |  |  |  |  | 151.5473 | 159.7694 | 173.5888 | [7 empty] | -0.2177 | 0.0883 | 0.2531 | 6498.4251 | 0.2949 | 540.4924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 1.2009 | -12.3328 | 12.3983 | 7948.9262 | 8.7857 | 553.8657 | [5 empty] | 152.4897 | 160.46 | 174.479 | [5 empty] | 0.0228 | 0.0094 | 6497.5338 | 541.0952 |  |  |  |  | 152.0611 | 160.3595 | 173.9712 | [7 empty] | -0.2231 | 0.1804 | 0.2994 | 6488.9461 | 0.3529 | 541.0076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 1.2846 | -12.47 | 12.543 | 7959.6146 | 8.899 | 554.8335 | [5 empty] | 153.1106 | 161.1135 | 175.1898 | [5 empty] | 0.0227 | 0.0094 | 6497.5438 | 541.6635 |  |  |  |  | 152.7801 | 161.119 | 174.9658 | [7 empty] | -0.2487 | 0.1238 | 0.2945 | 6495.8826 | 0.3458 | 541.6683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 1.2828 | -12.4877 | 12.5604 | 7958.8089 | 8.9075 | 555.4917 | [5 empty] | 153.733 | 161.7685 | 175.9022 | [5 empty] | 0.0226 | 0.0093 | 6497.5537 | 542.231 |  |  |  |  | 153.3126 | 161.7353 | 175.2928 | [7 empty] | -0.2478 | 0.2441 | 0.3581 | 6483.2602 | 0.4164 | 542.2023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 1.2866 | -12.4854 | 12.5585 | 7958.5962 | 8.8851 | 555.4314 | [5 empty] | 154.3567 | 162.425 | 176.6162 | [5 empty] | 0.0225 | 0.0093 | 6497.5635 | 542.7976 |  |  |  |  | 154.0329 | 162.4743 | 176.3224 | [7 empty] | -0.2626 | 0.1662 | 0.3254 | 6491.9873 | 0.3834 | 542.8401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 1.2669 | -12.5065 | 12.5775 | 7959.4939 | 8.8862 | 556.0365 | [5 empty] | 154.9818 | 163.0829 | 177.3318 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0093 | 6497.5734 | 543.3633 |  |  |  |  | 154.7384 | 163.2129 | 177.3176 | [7 empty] | -0.2854 | 0.1016 | 0.3214 | 6499.6144 | 0.372 | 543.4749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 1.2682 | -12.545 | 12.6159 | 7959.1658 | 8.921 | 557.1491 | [5 empty] | 155.6083 | 163.7422 | 178.0489 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0092 | 6497.5831 | 543.9282 |  |  |  |  | 155.4152 | 163.9152 | 178.2358 | [7 empty] | -0.2978 | 0.0491 | 0.3226 | 6505.565 | 0.3601 | 544.0761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 1.1416 | -12.593 | 12.6518 | 7970.0066 | 8.8893 | 557.6618 | [5 empty] | 156.2362 | 164.403 | 178.7676 | [5 empty] | 0.0223 | 0.0092 | 6497.5929 | 544.4922 |  |  |  |  | 155.5391 | 164.3887 | 178.2508 | [7 empty] | -0.5194 | 0.2504 | 0.5929 | 6492.9679 | 0.6907 | 544.48 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 1.1267 | -12.6124 | 12.6698 | 7970.3182 | 8.8923 | 558.2804 | [5 empty] | 156.8654 | 165.0653 | 179.488 | [5 empty] | 0.0222 | 0.0092 | 6497.6025 | 545.0554 |  |  |  |  | 156.2203 | 165.0927 | 179.2044 | [7 empty] | -0.5333 | 0.1864 | 0.5831 | 6500.1578 | 0.671 | 545.0787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 1.1331 | -12.6136 | 12.6716 | 7970.0232 | 8.8756 | 558.3064 | [5 empty] | 157.4961 | 165.729 | 180.2099 | [5 empty] | 0.0221 | 0.0091 | 6497.6121 | 545.6178 |  |  |  |  | 156.8384 | 165.7389 | 180.1022 | [7 empty] | -0.5555 | 0.1213 | 0.5884 | 6507.7618 | 0.662 | 545.6261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 1.0145 | -12.6544 | 12.7023 | 7979.2665 | 8.845 | 558.839 | [5 empty] | 158.1281 | 166.3942 | 180.9333 | [5 empty] | 0.022 | 0.0091 | 6497.6216 | 546.1793 |  |  |  |  | 157.399 | 166.1976 | 180.6133 | [7 empty] | -0.4454 | 0.1034 | 0.4769 | 6505.4552 | 0.5393 | 546.0135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 1.0092 | -12.6862 | 12.7336 | 7981.4299 | 8.8547 | 559.3492 | [5 empty] | 158.7615 | 167.0608 | 181.6584 | [5 empty] | 0.0219 | 0.0091 | 6497.6312 | 546.7399 |  |  |  |  | 158.0937 | 166.9188 | 181.5728 | [7 empty] | -0.4602 | 0.0448 | 0.4834 | 6512.0913 | 0.5279 | 546.6207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 1.0112 | -12.5679 | 12.6158 | 7961.0661 | 8.7944 | 559.9253 | [5 empty] | 159.3963 | 167.7289 | 182.3851 | [5 empty] | 0.0219 | 0.009 | 6497.6406 | 547.2998 |  |  |  |  | 158.6327 | 167.37 | 182.0672 | [7 empty] | -0.3623 | 0.0315 | 0.3848 | 6509.7694 | 0.4215 | 546.9993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 0.9999 | -12.5957 | 12.6426 | 7962.672 | 8.8016 | 560.492 | [5 empty] | 160.0325 | 168.3984 | 183.1133 | [5 empty] | 0.0218 | 0.009 | 6497.6499 | 547.8588 |  |  |  |  | 159.3506 | 168.1008 | 183.1164 | [7 empty] | -0.3756 | -0.0542 | 0.4024 | 6519.1325 | 0.4031 | 547.6105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 0.998 | -12.4937 | 12.5408 | 7944.8389 | 8.749 | 561.1056 | [5 empty] | 160.6701 | 169.0695 | 183.8431 | [5 empty] | 0.0217 | 0.009 | 6497.6593 | 548.4169 |  |  |  |  | 159.9062 | 168.7388 | 183.5207 | [7 empty] | -0.3797 | 0.0457 | 0.4031 | 6508.9138 | 0.4448 | 548.1422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 0.9722 | -12.5499 | 12.5948 | 7948.4242 | 8.7826 | 562.2176 | [5 empty] | 161.309 | 169.7419 | 184.5745 | [5 empty] | 0.0216 | 0.0089 | 6497.6685 | 548.9743 |  |  |  |  | 160.5996 | 169.4747 | 184.5233 | [7 empty] | -0.4116 | -0.0195 | 0.4341 | 6516.8228 | 0.4516 | 548.753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 0.9634 | -12.5773 | 12.6214 | 7949.9453 | 8.79 | 562.764 | [5 empty] | 161.9494 | 170.4159 | 185.3076 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0089 | 6497.6777 | 549.5308 |  |  |  |  | 161.2606 | 170.1893 | 185.0811 | [7 empty] | -0.3964 | 0.0536 | 0.4204 | 6508.6881 | 0.4641 | 549.3439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 0.9568 | -12.605 | 12.6485 | 7951.081 | 8.8005 | 563.3695 | [5 empty] | 162.5911 | 171.0913 | 186.0421 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0089 | 6497.6869 | 550.0865 |  |  |  |  | 162.0402 | 170.9816 | 186.2031 | [7 empty] | -0.4074 | -0.0336 | 0.4309 | 6518.0519 | 0.4406 | 549.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 0.9368 | -12.6179 | 12.6599 | 7951.2042 | 8.7956 | 563.893 | [5 empty] | 163.2342 | 171.7681 | 186.7783 | [5 empty] | 0.0214 | 0.0088 | 6497.696 | 550.6413 |  |  |  |  | 163.8571 | 172.1842 | 187.0473 | [7 empty] | 0.2444 | 0.0435 | 0.2257 | 6485.891 | 0.2313 | 550.9815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 0.9353 | -12.6531 | 12.6949 | 7953.1646 | 8.8117 | 564.4943 | [5 empty] | 163.8788 | 172.4464 | 187.5161 | [5 empty] | 0.0213 | 0.0088 | 6497.7051 | 551.1954 |  |  |  |  | 163.8884 | 172.2103 | 187.121 | [7 empty] | 0.2439 | 0.0282 | 0.2235 | 6487.4687 | 0.2317 | 551.0027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 0.9231 | -12.6708 | 12.7116 | 7953.138 | 8.815 | 565.0987 | [5 empty] | 164.5247 | 173.1262 | 188.2555 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0088 | 6497.7141 | 551.7486 |  |  |  |  | 164.3806 | 172.8182 | 187.1103 | [7 empty] | 0.2605 | 0.2533 | 0.3421 | 6464.0424 | 0.2367 | 551.4982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 0.9041 | -12.7264 | 12.7657 | 7956.1879 | 8.852 | 566.212 | [5 empty] | 165.172 | 173.8075 | 188.9964 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0087 | 6497.7231 | 552.301 |  |  |  |  | 165.149 | 173.6202 | 188.1499 | [7 empty] | 0.2426 | 0.1983 | 0.2915 | 6470.3271 | 0.2101 | 552.1494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 0.9963 | -12.7274 | 12.7734 | 7949.7862 | 8.8797 | 566.5777 | [5 empty] | 165.8206 | 174.4902 | 189.739 | [5 empty] | 0.0211 | 0.0087 | 6497.732 | 552.8526 |  |  |  |  | 165.8936 | 174.3914 | 189.114 | [7 empty] | 0.2353 | 0.1564 | 0.2602 | 6474.8762 | 0.1991 | 552.7729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 1.0231 | -12.7263 | 12.7744 | 7948.2814 | 8.8689 | 566.5766 | [5 empty] | 166.4707 | 175.1743 | 190.4831 | [5 empty] | 0.021 | 0.0087 | 6497.7408 | 553.4034 |  |  |  |  | 166.0347 | 174.8947 | 189.1593 | [7 empty] | 0.0114 | 0.3525 | 0.3439 | 6463.3567 | 0.2841 | 553.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 0.9938 | -12.7534 | 12.799 | 7950.6509 | 8.8688 | 567.1409 | [5 empty] | 167.1222 | 175.86 | 191.2289 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0086 | 6497.7497 | 553.9533 |  |  |  |  | 166.8138 | 175.6828 | 190.2657 | [7 empty] | 0.004 | 0.2689 | 0.2608 | 6472.097 | 0.2202 | 553.8114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 1.094 | -12.747 | 12.8007 | 7942.9555 | 8.8962 | 567.4835 | [5 empty] | 167.7751 | 176.5471 | 191.9762 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0086 | 6497.7584 | 554.5025 |  |  |  |  | 167.3612 | 176.2993 | 190.6518 | [7 empty] | 0.0091 | 0.3629 | 0.3545 | 6462.5215 | 0.2929 | 554.3047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 1.0908 | -12.7649 | 12.8182 | 7942.6798 | 8.9021 | 568.0548 | [5 empty] | 168.4293 | 177.2357 | 192.7251 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0086 | 6497.7671 | 555.0509 |  |  |  |  | 168.129 | 177.0785 | 191.684 | [7 empty] | 0.0079 | 0.3004 | 0.2921 | 6468.8845 | 0.2427 | 554.9259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 1.0761 | -12.7703 | 12.8223 | 7941.3135 | 8.8968 | 568.6086 | [5 empty] | 169.085 | 177.9257 | 193.4756 | [5 empty] | 0.0207 | 0.0086 | 6497.7758 | 555.5984 |  |  |  |  | 168.75 | 177.7633 | 192.2325 | [7 empty] | 0.0085 | 0.3651 | 0.3567 | 6462.45 | 0.2937 | 555.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 1.0683 | -12.805 | 12.8563 | 7943.4606 | 8.9104 | 569.2133 | [5 empty] | 169.742 | 178.6172 | 194.2278 | [5 empty] | 0.0206 | 0.0085 | 6497.7844 | 556.1452 |  |  |  |  | 169.5328 | 178.5631 | 193.2748 | [7 empty] | 0.005 | 0.3072 | 0.2991 | 6468.4146 | 0.2488 | 556.1025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 1.0537 | -12.836 | 12.886 | 7945.7859 | 8.9171 | 569.7458 | [5 empty] | 170.4004 | 179.3102 | 194.9815 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0085 | 6497.7929 | 556.6911 |  |  |  |  | 170.0384 | 179.2251 | 194.1888 | [7 empty] | -0.1258 | 0.2584 | 0.2896 | 6478.082 | 0.3083 | 556.6242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 1.0493 | -12.8507 | 12.9003 | 7945.1978 | 8.9207 | 570.3024 | [5 empty] | 171.0603 | 180.0046 | 195.7368 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0085 | 6497.8014 | 557.2363 |  |  |  |  | 170.8114 | 180.0337 | 195.2122 | [7 empty] | -0.1407 | 0.212 | 0.2596 | 6483.2893 | 0.2887 | 557.2591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 0.9288 | -12.893 | 12.9333 | 7954.1812 | 8.8926 | 570.8656 | [5 empty] | 171.7215 | 180.7005 | 196.4937 | [5 empty] | 0.0204 | 0.0084 | 6497.8099 | 557.7807 |  |  |  |  | 171.2155 | 180.5804 | 196.0302 | [7 empty] | -0.2677 | 0.1536 | 0.3226 | 6493.751 | 0.3764 | 557.6868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 0.9165 | -12.9079 | 12.9473 | 7954.3817 | 8.8909 | 571.3467 | [5 empty] | 172.3841 | 181.3979 | 197.2522 | [5 empty] | 0.0203 | 0.0084 | 6497.8183 | 558.3242 |  |  |  |  | 171.9971 | 181.3751 | 197.053 | [7 empty] | -0.2656 | 0.101 | 0.3006 | 6498.9467 | 0.3455 | 558.3065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 0.7922 | -12.9467 | 12.9781 | 7963.1007 | 8.8601 | 571.8992 | [5 empty] | 173.0482 | 182.0967 | 198.0123 | [5 empty] | 0.0202 | 0.0084 | 6497.8267 | 558.867 |  |  |  |  | 172.5759 | 182.1171 | 197.1208 | [7 empty] | -0.2743 | 0.3445 | 0.4469 | 6475.0376 | 0.5003 | 558.8828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 0.7787 | -12.9599 | 12.9904 | 7962.4387 | 8.8613 | 572.5072 | [5 empty] | 173.7136 | 182.7971 | 198.774 | [5 empty] | 0.0202 | 0.0083 | 6497.835 | 559.409 |  |  |  |  | 172.8972 | 182.7037 | 198.0018 | [7 empty] | -0.5046 | 0.2927 | 0.5968 | 6488.5134 | 0.691 | 559.3369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 0.7811 | -12.9825 | 13.0131 | 7963.0692 | 8.8685 | 572.9679 | [5 empty] | 174.3804 | 183.4988 | 199.5373 | [5 empty] | 0.0201 | 0.0083 | 6497.8433 | 559.9502 |  |  |  |  | 173.52 | 183.1872 | 198.8438 | [7 empty] | -0.4078 | 0.177 | 0.4599 | 6496.5254 | 0.5316 | 559.7101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 0.7817 | -12.988 | 13.0186 | 7963.4702 | 8.8542 | 573.0316 | [5 empty] | 175.0486 | 184.2021 | 200.3022 | [5 empty] | 0.02 | 0.0083 | 6497.8515 | 560.4907 |  |  |  |  | 174.8381 | 184.4093 | 200.4984 | [7 empty] | -0.3173 | 0.0593 | 0.3411 | 6504.9522 | 0.3792 | 560.6496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 0.7722 | -12.9936 | 13.0235 | 7961.8098 | 8.8515 | 573.5888 | [5 empty] | 175.7182 | 184.9068 | 201.0687 | [5 empty] | 0.0199 | 0.0082 | 6497.8597 | 561.0303 |  |  |  |  | 175.5612 | 185.1767 | 201.375 | [7 empty] | -0.3271 | 0.0469 | 0.3492 | 6506.5358 | 0.3843 | 561.2365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 0.755 | -13.0067 | 13.0357 | 7961.6467 | 8.8494 | 574.1342 | [5 empty] | 176.3892 | 185.613 | 201.8368 | [5 empty] | 0.0199 | 0.0082 | 6497.8678 | 561.5692 |  |  |  |  | 176.2735 | 185.9443 | 202.231 | [7 empty] | -0.3433 | 0.042 | 0.3647 | 6507.5901 | 0.3995 | 561.8213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 0.7384 | -13.0526 | 13.0806 | 7963.2984 | 8.8801 | 575.1966 | [5 empty] | 177.0616 | 186.3207 | 202.6065 | [5 empty] | 0.0198 | 0.0082 | 6497.8759 | 562.1073 |  |  |  |  | 176.9731 | 186.6894 | 203.1021 | [7 empty] | -0.3574 | 0.0241 | 0.3775 | 6509.8537 | 0.407 | 562.3869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 0.7233 | -13.0697 | 13.0968 | 7963.4576 | 8.8815 | 575.763 | [5 empty] | 177.7354 | 187.0299 | 203.3778 | [5 empty] | 0.0197 | 0.0082 | 6497.8839 | 562.6446 |  |  |  |  | 177.7063 | 187.474 | 203.9636 | [7 empty] | -0.3677 | 0.0227 | 0.3877 | 6510.338 | 0.418 | 562.9802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 0.7122 | -13.0832 | 13.1096 | 7962.9758 | 8.8822 | 576.3169 | [5 empty] | 178.4107 | 187.7405 | 204.1508 | [5 empty] | 0.0196 | 0.0081 | 6497.892 | 563.1812 |  |  |  |  | 177.625 | 187.3838 | 203.8531 | [7 empty] | -0.3626 | 0.0261 | 0.3827 | 6509.8243 | 0.4128 | 562.9121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 0.7158 | -13.1003 | 13.1268 | 7962.0517 | 8.8918 | 576.9142 | [5 empty] | 179.0873 | 188.4526 | 204.9253 | [5 empty] | 0.0196 | 0.0081 | 6497.8999 | 563.7169 |  |  |  |  | 179.6164 | 188.7294 | 204.8039 | [7 empty] | 0.2939 | 0.11 | 0.2926 | 6478.1337 | 0.2613 | 563.9247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 0.7964 | -13.2114 | 13.2423 | 7971.201 | 8.9714 | 577.3429 | [5 empty] | 179.7653 | 189.1662 | 205.7014 | [5 empty] | 0.0195 | 0.0081 | 6497.9079 | 564.2519 |  |  |  |  | 180.3252 | 189.4659 | 205.6621 | [7 empty] | 0.2933 | 0.0914 | 0.2862 | 6480.0083 | 0.2648 | 564.4761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 0.7952 | -13.242 | 13.2727 | 7973.0051 | 8.9816 | 577.8131 | [5 empty] | 180.4447 | 189.8812 | 206.4791 | [5 empty] | 0.0194 | 0.008 | 6497.9157 | 564.7862 |  |  |  |  | 181.0655 | 190.2699 | 206.5833 | [7 empty] | 0.2671 | 0.0794 | 0.2577 | 6482.1435 | 0.2428 | 565.0758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 0.8842 | -13.3675 | 13.4034 | 7983.8425 | 9.0706 | 578.216 | [5 empty] | 181.1255 | 190.5977 | 207.2584 | [5 empty] | 0.0194 | 0.008 | 6497.9235 | 565.3196 |  |  |  |  | 181.0772 | 190.2615 | 206.5989 | [7 empty] | 0.2801 | 0.0699 | 0.268 | 6482.611 | 0.2573 | 565.0695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 0.8716 | -13.4017 | 13.4367 | 7986.4462 | 9.0798 | 578.7342 | [5 empty] | 181.8077 | 191.3157 | 208.0394 | [5 empty] | 0.0193 | 0.008 | 6497.9314 | 565.8524 |  |  |  |  | 181.6046 | 190.951 | 206.5963 | [7 empty] | 0.2713 | 0.3111 | 0.3942 | 6459.522 | 0.2606 | 565.582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 0.8665 | -13.3022 | 13.337 | 7969.9985 | 9.0283 | 579.3072 | [5 empty] | 182.4913 | 192.0352 | 208.8219 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0079 | 6497.9391 | 566.3843 |  |  |  |  | 182.3966 | 191.8015 | 207.541 | [7 empty] | 0.2548 | 0.306 | 0.3799 | 6460.6697 | 0.2471 | 566.2117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 0.8516 | -13.3327 | 13.3666 | 7972.2519 | 9.0346 | 579.8167 | [5 empty] | 183.1764 | 192.7562 | 209.6061 | [5 empty] | 0.0191 | 0.0079 | 6497.9468 | 566.9155 |  |  |  |  | 183.1684 | 192.6176 | 208.474 | [7 empty] | 0.2454 | 0.2918 | 0.363 | 6462.4307 | 0.2355 | 566.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 0.854 | -13.2277 | 13.2619 | 7955.0211 | 8.9822 | 580.3534 | [5 empty] | 183.8628 | 193.4786 | 210.3918 | [5 empty] | 0.0191 | 0.0079 | 6497.9544 | 567.4459 |  |  |  |  | 183.957 | 193.4505 | 209.4409 | [7 empty] | 0.2347 | 0.273 | 0.3417 | 6464.6911 | 0.2219 | 567.4254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 0.8329 | -13.2514 | 13.2842 | 7956.495 | 8.9837 | 580.8899 | [5 empty] | 184.5506 | 194.2025 | 211.1792 | [5 empty] | 0.019 | 0.0079 | 6497.962 | 567.9756 |  |  |  |  | 184.6076 | 194.1223 | 210.2464 | [7 empty] | 0.2347 | 0.2487 | 0.3233 | 6467.0804 | 0.2141 | 567.917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 0.7281 | -13.3037 | 13.3304 | 7966.0881 | 8.9666 | 581.3899 | [5 empty] | 185.2399 | 194.9279 | 211.9682 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0078 | 6497.9696 | 568.5046 |  |  |  |  | 185.3413 | 194.9487 | 211.0951 | [7 empty] | 0.1986 | 0.2682 | 0.3164 | 6466.5195 | 0.2011 | 568.5197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 0.7047 | -13.3234 | 13.3488 | 7967.0226 | 8.9661 | 581.9446 | [5 empty] | 185.9305 | 195.6548 | 212.7587 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0078 | 6497.9772 | 569.0327 |  |  |  |  | 185.8946 | 195.6444 | 212.0412 | [7 empty] | 0.087 | 0.2217 | 0.2245 | 6474.9377 | 0.1494 | 569.0252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 0.5944 | -13.3711 | 13.3912 | 7976.3318 | 8.9448 | 582.4243 | [5 empty] | 186.6226 | 196.3831 | 213.5509 | [5 empty] | 0.0188 | 0.0078 | 6497.9847 | 569.5602 |  |  |  |  | 186.6192 | 196.4153 | 212.9327 | [7 empty] | 0.0738 | 0.2061 | 0.2058 | 6476.9378 | 0.1395 | 569.5834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 0.5668 | -13.398 | 13.4169 | 7978.4638 | 8.9463 | 582.9727 | [5 empty] | 187.316 | 197.113 | 214.3447 | [5 empty] | 0.0187 | 0.0077 | 6497.9922 | 570.0868 |  |  |  |  | 187.1962 | 197.1462 | 213.9225 | [7 empty] | -0.0456 | 0.1593 | 0.1647 | 6485.641 | 0.1653 | 570.1108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 0.5806 | -13.4012 | 13.4206 | 7978.3447 | 8.9341 | 582.9504 | [5 empty] | 188.0109 | 197.8443 | 215.1402 | [5 empty] | 0.0186 | 0.0077 | 6497.9995 | 570.6128 |  |  |  |  | 187.888 | 197.8783 | 214.7984 | [7 empty] | -0.0586 | 0.1356 | 0.1495 | 6488.3891 | 0.1589 | 570.6372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 0.5635 | -13.4186 | 13.4374 | 7978.7612 | 8.9344 | 583.4816 | [5 empty] | 188.7072 | 198.5771 | 215.9372 | [5 empty] | 0.0186 | 0.0077 | 6498.007 | 571.138 |  |  |  |  | 187.985 | 198.169 | 214.8335 | [7 empty] | -0.1674 | 0.2368 | 0.2951 | 6482.4816 | 0.3293 | 570.8458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 0.5545 | -13.4569 | 13.4752 | 7981.5131 | 8.9485 | 584.0306 | [5 empty] | 189.4049 | 199.3113 | 216.7358 | [5 empty] | 0.0185 | 0.0077 | 6498.0143 | 571.6624 |  |  |  |  | 189.4294 | 199.4724 | 216.6663 | [7 empty] | -0.0538 | 0.0927 | 0.1116 | 6492.3734 | 0.1258 | 571.7773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 0.5191 | -13.5237 | 13.5405 | 7986.4623 | 8.9837 | 585.1356 | [5 empty] | 190.104 | 200.0471 | 217.5361 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0076 | 6498.0216 | 572.1862 |  |  |  |  | 190.1902 | 200.2673 | 217.6078 | [7 empty] | -0.0589 | 0.0692 | 0.0989 | 6494.8088 | 0.1167 | 572.3426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 0.5118 | -13.534 | 13.5505 | 7985.5536 | 8.9834 | 585.6414 | [5 empty] | 190.8045 | 200.7843 | 218.3379 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0076 | 6498.0288 | 572.7091 |  |  |  |  | 190.9932 | 201.1167 | 218.6169 | [7 empty] | -0.0726 | 0.0443 | 0.0981 | 6497.6745 | 0.1191 | 572.9444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 0.4836 | -13.5816 | 13.5972 | 7987.1962 | 9.0149 | 586.8127 | [5 empty] | 191.5064 | 201.523 | 219.1414 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0076 | 6498.036 | 573.2314 |  |  |  |  | 191.6369 | 201.7789 | 219.4055 | [7 empty] | -0.0694 | 0.0227 | 0.089 | 6499.6312 | 0.103 | 573.4119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 0.4722 | -13.604 | 13.6191 | 7988.0258 | 9.0195 | 587.3314 | [5 empty] | 192.2097 | 202.2633 | 219.9465 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0075 | 6498.0432 | 573.7529 |  |  |  |  | 192.4111 | 202.6042 | 220.3754 | [7 empty] | -0.0861 | 0.0025 | 0.1045 | 6502.147 | 0.1144 | 573.9925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 0.5773 | -13.593 | 13.612 | 7979.8245 | 9.0441 | 587.6605 | [5 empty] | 192.9144 | 203.0049 | 220.7532 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0075 | 6498.0504 | 574.2737 |  |  |  |  | 192.4189 | 202.6233 | 220.3923 | [7 empty] | -0.0938 | 0.0046 | 0.1121 | 6502.2086 | 0.1242 | 574.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 0.5755 | -13.5946 | 13.6135 | 7980.1533 | 9.0257 | 587.6549 | [5 empty] | 193.6205 | 203.7481 | 221.5615 | [5 empty] | 0.0181 | 0.0075 | 6498.0575 | 574.7937 |  |  |  |  | 193.257 | 203.5073 | 221.4416 | [7 empty] | -0.106 | -0.0209 | 0.1273 | 6505.0566 | 0.1241 | 574.6254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 0.5601 | -13.611 | 13.6292 | 7980.7009 | 9.024 | 588.1107 | [5 empty] | 194.3281 | 204.4928 | 222.3714 | [5 empty] | 0.018 | 0.0075 | 6498.0646 | 575.313 |  |  |  |  | 193.9865 | 204.2666 | 222.3582 | [7 empty] | -0.1106 | -0.0481 | 0.1401 | 6507.8017 | 0.1226 | 575.1555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 0.6587 | -13.5989 | 13.6214 | 7972.3688 | 9.0485 | 588.5051 | [5 empty] | 195.0371 | 205.2389 | 223.183 | [5 empty] | 0.018 | 0.0074 | 6498.0716 | 575.8316 |  |  |  |  | 194.6315 | 204.9951 | 222.8457 | [7 empty] | -0.1101 | 0.0453 | 0.1335 | 6498.8906 | 0.1541 | 575.6624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 0.6478 | -13.6149 | 13.6368 | 7972.414 | 9.0497 | 589.0078 | [5 empty] | 195.7474 | 205.9866 | 223.9961 | [5 empty] | 0.0179 | 0.0074 | 6498.0786 | 576.3495 |  |  |  |  | 195.4139 | 205.8247 | 223.8127 | [7 empty] | -0.1224 | 0.027 | 0.1416 | 6501.0554 | 0.1568 | 576.2376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 0.633 | -13.6318 | 13.653 | 7972.3675 | 9.0523 | 589.5876 | [5 empty] | 196.4592 | 206.7357 | 224.8109 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0074 | 6498.0856 | 576.8667 |  |  |  |  | 196.0431 | 206.5291 | 224.2846 | [7 empty] | -0.1176 | 0.1161 | 0.1737 | 6492.4595 | 0.2007 | 576.7243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 0.6268 | -13.6396 | 13.6605 | 7971.0114 | 9.0518 | 590.1081 | [5 empty] | 197.1724 | 207.4863 | 225.6273 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0073 | 6498.0925 | 577.3831 |  |  |  |  | 196.8075 | 207.3386 | 225.2011 | [7 empty] | -0.1255 | 0.1058 | 0.1738 | 6493.707 | 0.2014 | 577.2816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 0.6171 | -13.6516 | 13.6721 | 7969.9044 | 9.055 | 590.7218 | [5 empty] | 197.887 | 208.2384 | 226.4453 | [5 empty] | 0.0177 | 0.0073 | 6498.0993 | 577.8988 |  |  |  |  | 197.5293 | 208.0929 | 226.1472 | [7 empty] | -0.1366 | 0.0688 | 0.1661 | 6497.5879 | 0.1914 | 577.7992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 0.607 | -13.6637 | 13.6837 | 7969.4351 | 9.0545 | 591.2159 | [5 empty] | 198.6031 | 208.992 | 227.265 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0073 | 6498.1062 | 578.4138 |  |  |  |  | 198.3159 | 208.9338 | 227.1127 | [7 empty] | -0.1522 | 0.0552 | 0.1765 | 6499.4063 | 0.1998 | 578.3742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 0.4809 | -13.6949 | 13.71 | 7976.9116 | 9.0213 | 591.7169 | [5 empty] | 199.3205 | 209.747 | 228.0862 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0073 | 6498.1131 | 578.9281 |  |  |  |  | 199.1053 | 209.7832 | 228.1178 | [7 empty] | -0.1754 | 0.0334 | 0.1947 | 6502.2503 | 0.2134 | 578.9527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 0.461 | -13.7143 | 13.7287 | 7977.6838 | 9.0218 | 592.2418 | [5 empty] | 200.0394 | 210.5036 | 228.9091 | [5 empty] | 0.0175 | 0.0072 | 6498.1198 | 579.4417 |  |  |  |  | 199.8714 | 210.6023 | 229.0964 | [7 empty] | -0.195 | 0.0093 | 0.2125 | 6505.1792 | 0.2239 | 579.5086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 0.3326 | -13.7543 | 13.7651 | 7986.7991 | 8.9906 | 592.6682 | [5 empty] | 200.7596 | 211.2616 | 229.7336 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0072 | 6498.1265 | 579.9546 |  |  |  |  | 200.2327 | 211.2605 | 230.0786 | [7 empty] | -0.4312 | -0.0417 | 0.4513 | 6518.0356 | 0.4505 | 579.9538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 0.3455 | -13.779 | 13.7901 | 7986.6495 | 9.0061 | 593.2094 | [5 empty] | 201.4813 | 212.0212 | 230.5597 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0072 | 6498.1333 | 580.4667 |  |  |  |  | 200.7459 | 211.9444 | 230.9819 | [7 empty] | -0.5551 | -0.0741 | 0.5782 | 6525.3022 | 0.5672 | 580.415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 0.3228 | -13.7924 | 13.8029 | 7986.6185 | 9.0036 | 593.7578 | [5 empty] | 202.2044 | 212.7822 | 231.3875 | [5 empty] | 0.0173 | 0.0071 | 6498.1399 | 580.9782 |  |  |  |  | 201.4815 | 212.7294 | 231.8966 | [7 empty] | -0.5691 | -0.0903 | 0.5944 | 6527.2698 | 0.5763 | 580.9427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 0.3206 | -13.7982 | 13.8087 | 7984.8271 | 9.0037 | 594.2697 | [5 empty] | 202.929 | 213.5447 | 232.2168 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0071 | 6498.1466 | 581.4889 |  |  |  |  | 202.9082 | 213.6313 | 231.0102 | [7 empty] | 0.0942 | 0.3868 | 0.3874 | 6460.2948 | 0.2703 | 581.5468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 0.3072 | -13.8139 | 13.8241 | 7984.9855 | 9.004 | 594.7584 | [5 empty] | 203.6549 | 214.3088 | 233.0478 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0071 | 6498.1532 | 581.9989 |  |  |  |  | 203.7398 | 214.4914 | 232.0085 | [7 empty] | 0.0975 | 0.3667 | 0.3684 | 6462.1072 | 0.2547 | 582.1206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 0.3008 | -13.8418 | 13.8518 | 7986.1618 | 9.0141 | 595.296 | [5 empty] | 204.3823 | 215.0743 | 233.8804 | [5 empty] | 0.0171 | 0.0071 | 6498.1598 | 582.5083 |  |  |  |  | 204.3983 | 215.0073 | 232.9434 | [7 empty] | 0.1815 | 0.2443 | 0.2887 | 6470.6164 | 0.1822 | 582.4638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 0.3909 | -13.8384 | 13.8505 | 7979.9513 | 9.0363 | 595.5985 | [5 empty] | 205.111 | 215.8413 | 234.7147 | [5 empty] | 0.017 | 0.007 | 6498.1663 | 583.0169 |  |  |  |  | 205.1939 | 215.8637 | 233.9418 | [7 empty] | 0.1592 | 0.2265 | 0.2615 | 6473.054 | 0.1642 | 583.0318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 0.3862 | -13.8606 | 13.8726 | 7980.2292 | 9.0447 | 596.1504 | [5 empty] | 205.8412 | 216.6098 | 235.5505 | [5 empty] | 0.017 | 0.007 | 6498.1728 | 583.5249 |  |  |  |  | 206.1238 | 216.8574 | 235.1198 | [7 empty] | 0.1363 | 0.1998 | 0.2268 | 6476.3312 | 0.1444 | 583.6882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 0.4842 | -13.8607 | 13.8755 | 7974.0688 | 9.0722 | 596.4657 | [5 empty] | 206.5729 | 217.3797 | 236.388 | [5 empty] | 0.0169 | 0.007 | 6498.1793 | 584.0321 |  |  |  |  | 206.8597 | 217.6363 | 236.0213 | [7 empty] | 0.1264 | 0.1845 | 0.2086 | 6478.1094 | 0.1333 | 584.2008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 0.4582 | -13.9236 | 13.9376 | 7978.2037 | 9.1067 | 597.4905 | [5 empty] | 207.3059 | 218.1512 | 237.2271 | [5 empty] | 0.0168 | 0.007 | 6498.1857 | 584.5387 |  |  |  |  | 207.5917 | 218.4162 | 236.914 | [7 empty] | 0.1139 | 0.1725 | 0.1919 | 6479.6646 | 0.1231 | 584.7123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 0.4415 | -13.949 | 13.9624 | 7979.771 | 9.1104 | 597.9786 | [5 empty] | 208.0403 | 218.9242 | 238.0678 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0069 | 6498.1921 | 585.0445 |  |  |  |  | 207.5862 | 218.4062 | 236.9099 | [7 empty] | 0.1161 | 0.1702 | 0.1911 | 6479.7964 | 0.1308 | 584.7057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 0.4326 | -13.9417 | 13.9548 | 7978.9501 | 9.0883 | 598.0317 | [5 empty] | 208.7762 | 219.6987 | 238.9102 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0069 | 6498.1984 | 585.5497 |  |  |  |  | 208.4283 | 219.2827 | 237.9471 | [7 empty] | 0.1129 | 0.1455 | 0.1687 | 6482.2138 | 0.1144 | 585.2786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 0.4156 | -13.9656 | 13.9781 | 7980.3477 | 9.0913 | 598.5163 | [5 empty] | 209.5135 | 220.4746 | 239.7542 | [5 empty] | 0.0166 | 0.0069 | 6498.2048 | 586.0542 |  |  |  |  | 209.204 | 220.0995 | 238.8674 | [7 empty] | 0.1086 | 0.1362 | 0.1587 | 6483.2302 | 0.1073 | 585.8105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 0.4104 | -13.9869 | 13.9993 | 7980.662 | 9.0983 | 599.039 | [5 empty] | 210.2522 | 221.2521 | 240.5998 | [5 empty] | 0.0166 | 0.0069 | 6498.2112 | 586.558 |  |  |  |  | 209.9569 | 220.9143 | 239.824 | [7 empty] | 0.084 | 0.1183 | 0.1302 | 6485.722 | 0.0883 | 586.3393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 0.4021 | -14.0202 | 14.0324 | 7982.7566 | 9.1096 | 599.5465 | [5 empty] | 210.9924 | 222.0311 | 241.447 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0068 | 6498.2174 | 587.0611 |  |  |  |  | 210.8153 | 221.8299 | 240.9112 | [7 empty] | 0.0644 | 0.0937 | 0.0991 | 6488.6539 | 0.0653 | 586.9313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 0.3888 | -14.0344 | 14.0462 | 7982.6375 | 9.1097 | 600.0449 | [5 empty] | 211.7339 | 222.8115 | 242.2959 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0068 | 6498.2236 | 587.5635 |  |  |  |  | 211.4787 | 222.5884 | 241.3515 | [7 empty] | 0.0662 | 0.2056 | 0.2049 | 6478.3824 | 0.141 | 587.4201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 0.3918 | -14.0467 | 14.0585 | 7984.0562 | 9.1007 | 600.0506 | [5 empty] | 212.4769 | 223.5935 | 243.1464 | [5 empty] | 0.0164 | 0.0068 | 6498.2298 | 588.0652 |  |  |  |  | 212.3286 | 223.4788 | 242.4298 | [7 empty] | 0.0561 | 0.1743 | 0.1721 | 6481.6033 | 0.1183 | 587.9918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 0.3925 | -14.0806 | 14.0924 | 7985.8128 | 9.1155 | 600.5549 | [5 empty] | 213.2213 | 224.3769 | 243.9985 | [5 empty] | 0.0163 | 0.0067 | 6498.236 | 588.5663 |  |  |  |  | 213.0591 | 224.2875 | 242.9654 | [7 empty] | 0.0677 | 0.2725 | 0.2707 | 6472.3126 | 0.1895 | 588.5092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 0.3713 | -14.094 | 14.1052 | 7985.8517 | 9.1128 | 601.0704 | [5 empty] | 213.9672 | 225.1619 | 244.8522 | [5 empty] | 0.0163 | 0.0067 | 6498.2422 | 589.0667 |  |  |  |  | 213.8464 | 225.1146 | 243.9522 | [7 empty] | 0.0585 | 0.2477 | 0.2446 | 6474.9095 | 0.1729 | 589.0366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 0.3549 | -14.1185 | 14.1293 | 7987.2321 | 9.1167 | 601.5617 | [5 empty] | 214.7144 | 225.9483 | 245.7076 | [5 empty] | 0.0162 | 0.0067 | 6498.2483 | 589.5664 |  |  |  |  | 214.4412 | 225.8769 | 245.0082 | [7 empty] | -0.0644 | 0.1966 | 0.2063 | 6483.6312 | 0.2046 | 589.5211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 0.3119 | -14.1586 | 14.1683 | 7989.1401 | 9.1334 | 602.5724 | [5 empty] | 215.4631 | 226.7363 | 246.5646 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0067 | 6498.2544 | 590.0654 |  |  |  |  | 215.2761 | 226.945 | 245.9848 | [7 empty] | -0.1764 | 0.2633 | 0.3209 | 6481.3015 | 0.3474 | 590.1973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 0.2988 | -14.1835 | 14.1929 | 7990.4869 | 9.1382 | 603.0471 | [5 empty] | 216.2132 | 227.5257 | 247.4233 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0066 | 6498.2604 | 590.5638 |  |  |  |  | 215.7635 | 227.4012 | 246.9849 | [7 empty] | -0.1945 | 0.1199 | 0.2391 | 6494.9166 | 0.2744 | 590.4853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 0.1848 | -14.0907 | 14.0984 | 7981.3788 | 9.0511 | 603.5124 | [5 empty] | 216.9647 | 228.3167 | 248.2836 | [5 empty] | 0.016 | 0.0066 | 6498.2665 | 591.0615 |  |  |  |  | 216.606 | 228.2565 | 247.9834 | [7 empty] | -0.18 | 0.0983 | 0.2164 | 6496.4096 | 0.2476 | 591.0237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 0.1801 | -14.1183 | 14.1258 | 7982.5774 | 9.0608 | 604.0082 | [5 empty] | 217.7177 | 229.1091 | 249.1455 | [5 empty] | 0.016 | 0.0066 | 6498.2724 | 591.5585 |  |  |  |  | 217.3974 | 229.0765 | 249.0121 | [7 empty] | -0.1863 | 0.0596 | 0.2091 | 6500.1272 | 0.2339 | 591.5381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 0.0563 | -14.0456 | 14.0522 | 7974.138 | 8.9943 | 604.9404 | [5 empty] | 218.4721 | 229.9031 | 250.009 | [5 empty] | 0.0159 | 0.0066 | 6498.2784 | 592.0548 |  |  |  |  | 218.1937 | 229.9244 | 250.0367 | [7 empty] | -0.2045 | 0.0324 | 0.2219 | 6503.1886 | 0.24 | 592.0681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 0.0411 | -14.0663 | 14.0729 | 7974.4869 | 9 | 605.5245 | [5 empty] | 219.2279 | 230.6985 | 250.8742 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0065 | 6498.2843 | 592.5505 |  |  |  |  | 218.9648 | 230.7654 | 251.0126 | [7 empty] | -0.2317 | 0.0183 | 0.2478 | 6505.3574 | 0.2621 | 592.5921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 0.0264 | -14.0875 | 14.094 | 7975.5647 | 9.0019 | 605.9702 | [5 empty] | 219.9851 | 231.4955 | 251.741 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0065 | 6498.2903 | 593.0455 |  |  |  |  | 219.7808 | 231.6038 | 252.1278 | [7 empty] | -0.2403 | -0.0386 | 0.26 | 6510.7785 | 0.251 | 593.1127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 0.0057 | -14.0942 | 14.1007 | 7974.9641 | 8.9955 | 606.4398 | [5 empty] | 220.7438 | 232.2939 | 252.6095 | [5 empty] | 0.0157 | 0.0065 | 6498.2961 | 593.5399 |  |  |  |  | 220.4657 | 232.3944 | 252.6061 | [7 empty] | -0.2448 | 0.0706 | 0.2683 | 6501.0453 | 0.2986 | 593.602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 0.0109 | -14.118 | 14.1245 | 7975.0308 | 9.0082 | 606.9745 | [5 empty] | 221.5039 | 233.0939 | 253.4795 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0065 | 6498.302 | 594.0336 |  |  |  |  | 221.2948 | 233.2354 | 253.669 | [7 empty] | -0.2393 | 0.0278 | 0.2559 | 6504.7226 | 0.2738 | 594.1208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 0.0885 | -14.2248 | 14.2314 | 7983.4506 | 9.0788 | 607.293 | [5 empty] | 222.2654 | 233.8954 | 254.3513 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0064 | 6498.3078 | 594.5266 |  |  |  |  | 222.0674 | 234.1547 | 254.3101 | [7 empty] | -0.2716 | 0.1334 | 0.314 | 6496.2741 | 0.3579 | 594.6858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 0.0772 | -14.2447 | 14.2512 | 7983.9615 | 9.0826 | 607.784 | [5 empty] | 223.0284 | 234.6983 | 255.2246 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0064 | 6498.3136 | 595.019 |  |  |  |  | 222.7897 | 234.9001 | 255.2277 | [7 empty] | -0.273 | 0.1031 | 0.3043 | 6499.0372 | 0.3431 | 595.1425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 0.1689 | -14.3583 | 14.3655 | 7992.6152 | 9.1614 | 608.1003 | [5 empty] | 223.7928 | 235.5028 | 256.0996 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0064 | 6498.3193 | 595.5107 |  |  |  |  | 223.6949 | 235.8555 | 256.4283 | [7 empty] | -0.2925 | 0.0598 | 0.3125 | 6503.5583 | 0.3432 | 595.7258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 0.1578 | -14.3784 | 14.3855 | 7993.1525 | 9.1652 | 608.5861 | [5 empty] | 224.5586 | 236.3088 | 256.9762 | [5 empty] | 0.0154 | 0.0064 | 6498.3251 | 596.0018 |  |  |  |  | 223.6799 | 235.8365 | 256.4282 | [7 empty] | -0.2926 | 0.054 | 0.3117 | 6504.0803 | 0.342 | 595.7143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 0.1273 | -14.3974 | 14.4042 | 7994.1572 | 9.1634 | 609.123 | [5 empty] | 225.3258 | 237.1163 | 257.8545 | [5 empty] | 0.0153 | 0.0063 | 6498.3307 | 596.4922 |  |  |  |  | 224.5553 | 236.7743 | 257.5341 | [7 empty] | -0.313 | 0.0323 | 0.3293 | 6506.6825 | 0.3519 | 596.2847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 0.1199 | -14.4137 | 14.4204 | 7993.7022 | 9.1686 | 609.6767 | [5 empty] | 226.0945 | 237.9253 | 258.7344 | [5 empty] | 0.0153 | 0.0063 | 6498.3365 | 596.982 |  |  |  |  | 225.3684 | 237.6269 | 258.5497 | [7 empty] | -0.3202 | 0.0084 | 0.3355 | 6509.0459 | 0.3493 | 596.8015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 0.1349 | -14.4173 | 14.4241 | 7993.4644 | 9.1598 | 609.6803 | [5 empty] | 226.8646 | 238.7358 | 259.6159 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0063 | 6498.3421 | 597.4711 |  |  |  |  | 226.2364 | 238.5405 | 259.6504 | [7 empty] | -0.3316 | -0.0201 | 0.3478 | 6511.9515 | 0.3498 | 597.3534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 0.0919 | -14.4566 | 14.4631 | 7995.3772 | 9.1757 | 610.6446 | [5 empty] | 227.6361 | 239.5478 | 260.4991 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0063 | 6498.3477 | 597.9595 |  |  |  |  | 226.5416 | 239.1594 | 260.6182 | [7 empty] | -0.5676 | -0.0734 | 0.5882 | 6524.3766 | 0.5736 | 597.7261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 0.0794 | -14.4831 | 14.4895 | 7996.6043 | 9.1832 | 611.1623 | [5 empty] | 228.4091 | 240.3613 | 261.3839 | [5 empty] | 0.0151 | 0.0062 | 6498.3533 | 598.4474 |  |  |  |  | 227.334 | 240.0109 | 261.636 | [7 empty] | -0.5886 | -0.0961 | 0.6123 | 6527.0577 | 0.5875 | 598.2374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 0.0651 | -14.4939 | 14.5003 | 7996.4142 | 9.1799 | 611.588 | [5 empty] | 229.1835 | 241.1763 | 262.2704 | [5 empty] | 0.015 | 0.0062 | 6498.3588 | 598.9345 |  |  |  |  | 228.134 | 240.8642 | 262.6746 | [7 empty] | -0.6075 | -0.1242 | 0.6361 | 6530.1437 | 0.5982 | 598.7482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 0.0789 | -14.4878 | 14.4941 | 7995.1945 | 9.1651 | 611.5541 | [5 empty] | 229.9593 | 241.9928 | 263.1585 | [5 empty] | 0.015 | 0.0062 | 6498.3643 | 599.4211 |  |  |  |  | 229.9108 | 242.1483 | 261.7014 | [7 empty] | 0.0562 | 0.4533 | 0.449 | 6457.6452 | 0.3312 | 599.5135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 0.0541 | -14.5112 | 14.5174 | 7996.4032 | 9.168 | 612.1057 | [5 empty] | 230.7366 | 242.8109 | 264.0482 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0062 | 6498.3699 | 599.9069 |  |  |  |  | 230.7442 | 243.0376 | 262.7569 | [7 empty] | 0.0379 | 0.4301 | 0.4245 | 6460.3264 | 0.3211 | 600.0414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 0.0272 | -14.5648 | 14.5709 | 7999.4128 | 9.1958 | 613.0566 | [5 empty] | 231.5153 | 243.6304 | 264.9396 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0061 | 6498.3754 | 600.3922 |  |  |  |  | 231.6891 | 244.0404 | 263.936 | [7 empty] | 0.0223 | 0.4064 | 0.4003 | 6462.9561 | 0.3115 | 600.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 0.0171 | -14.5961 | 14.6022 | 8001.0724 | 9.2068 | 613.5822 | [5 empty] | 232.2955 | 244.4515 | 265.8326 | [5 empty] | 0.0148 | 0.0061 | 6498.3809 | 600.8768 |  |  |  |  | 232.2374 | 244.781 | 264.9091 | [7 empty] | -0.1067 | 0.3752 | 0.3886 | 6469.829 | 0.3675 | 601.0708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 0.0158 | -14.5797 | 14.5857 | 7999.3803 | 9.1814 | 613.5225 | [5 empty] | 233.077 | 245.274 | 266.7273 | [5 empty] | 0.0147 | 0.0061 | 6498.3863 | 601.3608 |  |  |  |  | 233.0797 | 245.682 | 265.9597 | [7 empty] | -0.1242 | 0.3571 | 0.3775 | 6472.0118 | 0.368 | 601.6002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -0.0074 | -14.6016 | 14.6077 | 8000.8777 | 9.1812 | 613.965 | [5 empty] | 233.86 | 246.0981 | 267.6236 | [5 empty] | 0.0147 | 0.0061 | 6498.3916 | 601.8441 |  |  |  |  | 233.5142 | 246.062 | 266.8775 | [7 empty] | -0.1278 | 0.2182 | 0.2555 | 6484.3006 | 0.2705 | 601.823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -0.0227 | -14.6296 | 14.6357 | 8002.4202 | 9.1883 | 614.474 | [5 empty] | 234.6445 | 246.9237 | 268.5216 | [5 empty] | 0.0146 | 0.006 | 6498.397 | 602.3268 |  |  |  |  | 234.4146 | 247.0041 | 268.0095 | [7 empty] | -0.1356 | 0.1892 | 0.2369 | 6487.1118 | 0.2579 | 602.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -0.0363 | -14.6532 | 14.6593 | 8003.3968 | 9.1937 | 614.9718 | [5 empty] | 235.4304 | 247.7508 | 269.4212 | [5 empty] | 0.0146 | 0.006 | 6498.4024 | 602.8089 |  |  |  |  | 234.4976 | 247.2918 | 268.0526 | [7 empty] | -0.2402 | 0.2761 | 0.3713 | 6482.8451 | 0.4112 | 602.5415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -0.0396 | -14.6696 | 14.6757 | 8003.1544 | 9.1983 | 615.4411 | [5 empty] | 236.2177 | 248.5794 | 270.3224 | [5 empty] | 0.0145 | 0.006 | 6498.4077 | 603.2903 |  |  |  |  | 235.3253 | 248.1881 | 269.1131 | [7 empty] | -0.266 | 0.2553 | 0.3753 | 6485.5053 | 0.4212 | 603.0631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -0.0678 | -14.7139 | 14.7201 | 8005.3345 | 9.2197 | 616.3288 | [5 empty] | 237.0064 | 249.4095 | 271.2253 | [5 empty] | 0.0145 | 0.006 | 6498.413 | 603.7711 |  |  |  |  | 236.0612 | 248.9902 | 270.0558 | [7 empty] | -0.2917 | 0.2388 | 0.3846 | 6487.7798 | 0.4354 | 603.5284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -0.0648 | -14.7222 | 14.7283 | 8005.8737 | 9.2113 | 616.3975 | [5 empty] | 237.7966 | 250.2412 | 272.1298 | [5 empty] | 0.0144 | 0.006 | 6498.4183 | 604.2513 |  |  |  |  | 236.9364 | 249.8878 | 271.1662 | [7 empty] | -0.2901 | 0.2015 | 0.3619 | 6490.9963 | 0.4114 | 604.0474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -0.0701 | -14.5971 | 14.6032 | 7988.3311 | 9.1473 | 616.84 | [5 empty] | 238.5883 | 251.0743 | 273.036 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0059 | 6498.4235 | 604.7308 |  |  |  |  | 237.773 | 250.7596 | 272.2221 | [7 empty] | -0.2955 | 0.1725 | 0.3518 | 6493.7086 | 0.3999 | 604.5499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -0.1002 | -14.5275 | 14.5339 | 7976.2808 | 9.1156 | 617.7872 | [5 empty] | 239.3813 | 251.909 | 273.9438 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0059 | 6498.4287 | 605.2098 |  |  |  |  | 238.6369 | 251.6927 | 273.2879 | [7 empty] | -0.3163 | 0.1609 | 0.3651 | 6495.3842 | 0.4134 | 605.0858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -0.108 | -14.5538 | 14.5602 | 7977.5405 | 9.1233 | 618.2441 | [5 empty] | 240.1758 | 252.7451 | 274.8533 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0059 | 6498.4339 | 605.6881 |  |  |  |  | 239.4332 | 252.5295 | 274.3069 | [7 empty] | -0.3267 | 0.1324 | 0.3637 | 6498.2005 | 0.4086 | 605.5648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -0.2378 | -14.5917 | 14.5998 | 7985.8146 | 9.0951 | 618.6478 | [5 empty] | 240.9718 | 253.5828 | 275.7644 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0059 | 6498.4391 | 606.1657 |  |  |  |  | 240.2666 | 253.4056 | 275.3765 | [7 empty] | -0.338 | 0.1021 | 0.3651 | 6501.1995 | 0.4047 | 606.0648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -0.2451 | -14.6184 | 14.6265 | 7986.8978 | 9.1042 | 619.1413 | [5 empty] | 241.7692 | 254.422 | 276.6772 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0058 | 6498.4442 | 606.6428 |  |  |  |  | 241.1029 | 254.255 | 276.4413 | [7 empty] | -0.3324 | 0.0631 | 0.3512 | 6504.4005 | 0.3807 | 606.548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -0.3754 | -14.67 | 14.6809 | 7994.1907 | 9.0984 | 620.0661 | [5 empty] | 242.568 | 255.2628 | 277.5916 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0058 | 6498.4493 | 607.1192 |  |  |  |  | 241.8191 | 255.0945 | 277.0353 | [7 empty] | -0.3537 | 0.1517 | 0.3957 | 6497.3821 | 0.4448 | 607.024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -0.3689 | -14.6713 | 14.682 | 7993.9972 | 9.0859 | 620.0795 | [5 empty] | 243.3683 | 256.105 | 278.5077 | [5 empty] | 0.014 | 0.0058 | 6498.4545 | 607.5951 |  |  |  |  | 242.6264 | 255.9334 | 278.0825 | [7 empty] | -0.3605 | 0.1161 | 0.3904 | 6500.6854 | 0.4335 | 607.4982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -0.3882 | -14.7016 | 14.7129 | 7996.3312 | 9.0914 | 620.5161 | [5 empty] | 244.17 | 256.9488 | 279.4254 | [5 empty] | 0.0139 | 0.0058 | 6498.4596 | 608.0703 |  |  |  |  | 243.5157 | 256.926 | 278.8354 | [7 empty] | -0.3618 | 0.2038 | 0.4247 | 6493.1468 | 0.4799 | 608.0575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -0.4001 | -14.7273 | 14.7388 | 7997.6895 | 9.0975 | 620.966 | [5 empty] | 244.9731 | 257.794 | 280.3447 | [5 empty] | 0.0139 | 0.0057 | 6498.4646 | 608.5449 |  |  |  |  | 244.2779 | 257.7321 | 279.8429 | [7 empty] | -0.3778 | 0.1704 | 0.4249 | 6496.5344 | 0.4775 | 608.5101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -0.4223 | -14.7446 | 14.7567 | 7998.1611 | 9.0981 | 621.4761 | [5 empty] | 245.7777 | 258.6408 | 281.2658 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0057 | 6498.4697 | 609.0189 |  |  |  |  | 245.0917 | 258.5811 | 280.8985 | [7 empty] | -0.3864 | 0.1359 | 0.4208 | 6499.783 | 0.4683 | 608.9855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -0.4293 | -14.7705 | 14.7828 | 7999.2062 | 9.1065 | 621.9502 | [5 empty] | 246.5838 | 259.4891 | 282.1884 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0057 | 6498.4746 | 609.4922 |  |  |  |  | 245.9327 | 259.483 | 282.0143 | [7 empty] | -0.4109 | 0.1027 | 0.4356 | 6503.4092 | 0.4769 | 609.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -0.3578 | -14.8878 | 14.8981 | 8009.0555 | 9.1774 | 622.2202 | [5 empty] | 247.3912 | 260.339 | 283.1127 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0057 | 6498.4796 | 609.965 |  |  |  |  | 246.7936 | 260.3795 | 283.136 | [7 empty] | -0.4195 | 0.0646 | 0.4372 | 6506.9558 | 0.4683 | 609.9875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -0.367 | -14.9135 | 14.924 | 8010.2225 | 9.1847 | 622.681 | [5 empty] | 248.2002 | 261.1903 | 284.0387 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0056 | 6498.4845 | 610.4372 |  |  |  |  | 247.6089 | 261.2244 | 284.1906 | [7 empty] | -0.4246 | 0.0291 | 0.4389 | 6510.1573 | 0.4586 | 610.456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -0.2754 | -15.0294 | 15.0378 | 8018.8053 | 9.2627 | 622.994 | [5 empty] | 249.0105 | 262.0432 | 284.9663 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0056 | 6498.4895 | 610.9087 |  |  |  |  | 247.986 | 261.955 | 285.317 | [7 empty] | -0.6755 | -0.0279 | 0.6899 | 6522.9091 | 0.6908 | 610.86 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -0.2887 | -15.048 | 15.0566 | 8019.245 | 9.2653 | 623.4587 | [5 empty] | 249.8223 | 262.8976 | 285.8956 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0056 | 6498.4944 | 611.3797 |  |  |  |  | 248.7633 | 262.7541 | 286.3469 | [7 empty] | -0.679 | -0.0698 | 0.6967 | 6526.6069 | 0.6801 | 611.3007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -0.2765 | -14.9616 | 14.97 | 8006.0571 | 9.2252 | 623.8714 | [5 empty] | 250.6356 | 263.7535 | 286.8265 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0056 | 6498.4993 | 611.85 |  |  |  |  | 249.6229 | 263.6359 | 287.5129 | [7 empty] | -0.6848 | -0.1235 | 0.7101 | 6531.3745 | 0.6693 | 611.7855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -0.3081 | -14.9825 | 14.9915 | 8007.5555 | 9.2232 | 624.3387 | [5 empty] | 251.4503 | 264.6109 | 287.7591 | [5 empty] | 0.0134 | 0.0056 | 6498.5041 | 612.3197 |  |  |  |  | 251.4795 | 265.0064 | 286.4965 | [7 empty] | -0.0424 | 0.4588 | 0.4566 | 6461.7258 | 0.3842 | 612.5359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -0.3171 | -14.88 | 14.8892 | 7993.0911 | 9.1704 | 624.8136 | [5 empty] | 252.2664 | 265.4698 | 288.6934 | [5 empty] | 0.0134 | 0.0055 | 6498.5089 | 612.7889 |  |  |  |  | 251.5723 | 265.0876 | 286.6341 | [7 empty] | -0.0371 | 0.445 | 0.4424 | 6462.7273 | 0.3704 | 612.5803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -0.3433 | -14.8939 | 14.9037 | 7993.5234 | 9.1669 | 625.2797 | [5 empty] | 253.084 | 266.3303 | 289.6292 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0055 | 6498.5138 | 613.2574 |  |  |  |  | 252.4204 | 265.992 | 287.7255 | [7 empty] | -0.0559 | 0.4181 | 0.4183 | 6465.6342 | 0.3613 | 613.0733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -0.3531 | -14.9199 | 14.9299 | 7994.6761 | 9.1747 | 625.7549 | [5 empty] | 253.903 | 267.1923 | 290.5668 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0055 | 6498.5185 | 613.7253 |  |  |  |  | 253.2508 | 266.8841 | 288.8111 | [7 empty] | -0.0797 | 0.3899 | 0.3955 | 6468.788 | 0.3556 | 613.5582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -0.3749 | -14.9337 | 14.9442 | 7994.7814 | 9.1733 | 626.2453 | [5 empty] | 254.7235 | 268.0558 | 291.506 | [5 empty] | 0.0132 | 0.0055 | 6498.5233 | 614.1927 |  |  |  |  | 254.0995 | 267.7962 | 289.9846 | [7 empty] | -0.1107 | 0.3453 | 0.3618 | 6473.54 | 0.3448 | 614.0523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -0.3902 | -14.9645 | 14.9754 | 7997.0984 | 9.1797 | 626.6497 | [5 empty] | 255.5455 | 268.9209 | 292.4469 | [5 empty] | 0.0132 | 0.0054 | 6498.5281 | 614.6594 |  |  |  |  | 254.9283 | 268.6722 | 291.0025 | [7 empty] | -0.1197 | 0.3288 | 0.3495 | 6475.2494 | 0.3395 | 614.5254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -0.4042 | -14.9821 | 14.9933 | 7997.3141 | 9.1826 | 627.1403 | [5 empty] | 256.3688 | 269.7874 | 293.3894 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0054 | 6498.5328 | 615.1256 |  |  |  |  | 255.726 | 269.506 | 292.0611 | [7 empty] | -0.1318 | 0.29 | 0.3194 | 6478.914 | 0.3216 | 614.9744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -0.4167 | -14.991 | 15.0026 | 7996.6063 | 9.1811 | 627.596 | [5 empty] | 257.1937 | 270.6555 | 294.3336 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0054 | 6498.5375 | 615.5912 |  |  |  |  | 256.6641 | 270.4892 | 293.2948 | [7 empty] | -0.1461 | 0.2484 | 0.2904 | 6482.8933 | 0.3041 | 615.5021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -0.4359 | -15.007 | 15.0191 | 7996.8833 | 9.1815 | 628.08 | [5 empty] | 258.0199 | 271.5251 | 295.2794 | [5 empty] | 0.013 | 0.0054 | 6498.5422 | 616.0561 |  |  |  |  | 257.1548 | 271.2196 | 293.8506 | [7 empty] | -0.2569 | 0.3237 | 0.4174 | 6479.9583 | 0.4515 | 615.8929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -0.4496 | -15.0252 | 15.0377 | 7997.3776 | 9.1837 | 628.5267 | [5 empty] | 258.8476 | 272.3962 | 296.2269 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0054 | 6498.5468 | 616.5205 |  |  |  |  | 257.9821 | 272.0792 | 294.9268 | [7 empty] | -0.2641 | 0.2874 | 0.3953 | 6483.2601 | 0.4346 | 616.3516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -0.4725 | -15.0372 | 15.0504 | 7997.4634 | 9.1805 | 628.9858 | [5 empty] | 259.6768 | 273.2689 | 297.176 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0053 | 6498.5515 | 616.9843 |  |  |  |  | 258.5648 | 272.9439 | 295.5728 | [7 empty] | -0.3923 | 0.379 | 0.5512 | 6479.4975 | 0.6082 | 616.8117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -0.4837 | -15.0454 | 15.0589 | 7996.3591 | 9.1804 | 629.4906 | [5 empty] | 260.5074 | 274.1431 | 298.1268 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0053 | 6498.5561 | 617.4475 |  |  |  |  | 260.1349 | 274.3899 | 297.7061 | [7 empty] | -0.3188 | 0.2241 | 0.3973 | 6490.2915 | 0.447 | 617.578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -0.4968 | -15.0622 | 15.0761 | 7996.6628 | 9.1822 | 629.9358 | [5 empty] | 261.3395 | 275.0188 | 299.0793 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0053 | 6498.5607 | 617.9101 |  |  |  |  | 260.9027 | 274.9753 | 298.7715 | [7 empty] | -0.2224 | 0.1014 | 0.2541 | 6497.6612 | 0.2851 | 617.8872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -0.5076 | -15.073 | 15.0872 | 7996.4032 | 9.1805 | 630.3308 | [5 empty] | 262.173 | 275.896 | 300.0334 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0053 | 6498.5653 | 618.3722 |  |  |  |  | 261.7349 | 275.8675 | 299.8341 | [7 empty] | -0.2418 | 0.0799 | 0.2653 | 6500.0619 | 0.2935 | 618.3571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -0.5149 | -15.0869 | 15.1014 | 7995.9716 | 9.1836 | 630.8039 | [5 empty] | 263.008 | 276.7748 | 300.9892 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0052 | 6498.5698 | 618.8336 |  |  |  |  | 262.5811 | 276.7266 | 300.9723 | [7 empty] | -0.2426 | 0.0276 | 0.2563 | 6504.4786 | 0.2706 | 618.8084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -0.5277 | -15.1013 | 15.1162 | 7995.8032 | 9.1853 | 631.2835 | [5 empty] | 263.8444 | 277.6551 | 301.9467 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0052 | 6498.5743 | 619.2945 |  |  |  |  | 262.9252 | 277.4281 | 301.9973 | [7 empty] | -0.4818 | -0.0101 | 0.4946 | 6514.9425 | 0.4988 | 619.1758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -0.5784 | -15.1114 | 15.1282 | 7994.5392 | 9.1853 | 632.1935 | [5 empty] | 264.6823 | 278.5369 | 302.9058 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0052 | 6498.5789 | 619.7548 |  |  |  |  | 263.4096 | 278.2219 | 303.2684 | [7 empty] | -0.7004 | -0.0874 | 0.7189 | 6528.1104 | 0.6924 | 619.5905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -0.5742 | -15.1373 | 15.1538 | 7995.1126 | 9.1971 | 632.6514 | [5 empty] | 265.5216 | 279.4203 | 303.8666 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0052 | 6498.5834 | 620.2145 |  |  |  |  | 265.8278 | 279.8541 | 302.2659 | [7 empty] | 0.1553 | 0.5168 | 0.5312 | 6451.8254 | 0.3497 | 620.4398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -0.5788 | -15.1381 | 15.1548 | 7995.5703 | 9.181 | 632.6175 | [5 empty] | 266.3624 | 280.3051 | 304.829 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0052 | 6498.5878 | 620.6737 |  |  |  |  | 265.806 | 279.8559 | 302.2633 | [7 empty] | 0.1403 | 0.5198 | 0.5303 | 6452.0268 | 0.3544 | 620.4407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -0.5992 | -15.1512 | 15.1687 | 7995.7421 | 9.179 | 633.0608 | [5 empty] | 267.2046 | 281.1915 | 305.7931 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0051 | 6498.5923 | 621.1322 |  |  |  |  | 266.6498 | 280.7521 | 303.3651 | [7 empty] | 0.1219 | 0.4886 | 0.4957 | 6455.2069 | 0.3353 | 620.9051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -0.613 | -15.1756 | 15.1936 | 7996.8917 | 9.1847 | 633.5187 | [5 empty] | 268.0483 | 282.0795 | 306.7589 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0051 | 6498.5967 | 621.5902 |  |  |  |  | 267.5493 | 281.7019 | 304.512 | [7 empty] | 0.1081 | 0.4603 | 0.4652 | 6458.0124 | 0.3171 | 621.3956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -0.6342 | -15.2124 | 15.2313 | 7997.9747 | 9.2039 | 634.3405 | [5 empty] | 268.8935 | 282.9689 | 307.7263 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0051 | 6498.6011 | 622.0476 |  |  |  |  | 268.4546 | 282.6726 | 305.7101 | [7 empty] | 0.0822 | 0.4264 | 0.427 | 6461.6384 | 0.2982 | 621.8954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -0.6508 | -15.2249 | 15.2444 | 7997.899 | 9.2027 | 634.7829 | [5 empty] | 269.74 | 283.8599 | 308.6954 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0051 | 6498.6055 | 622.5045 |  |  |  |  | 269.296 | 283.564 | 306.7664 | [7 empty] | 0.0696 | 0.4051 | 0.4041 | 6463.8134 | 0.2861 | 622.3529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -0.6647 | -15.2706 | 15.2907 | 8001.5811 | 9.2184 | 635.2361 | [5 empty] | 270.5881 | 284.7525 | 309.6662 | [5 empty] | 0.0122 | 0.005 | 6498.6099 | 622.9607 |  |  |  |  | 270.1058 | 284.4174 | 307.7722 | [7 empty] | 0.0609 | 0.3858 | 0.3838 | 6465.7044 | 0.2747 | 622.7896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -0.6853 | -15.3036 | 15.3245 | 8004.1152 | 9.2255 | 635.6697 | [5 empty] | 271.4376 | 285.6465 | 310.6386 | [5 empty] | 0.0121 | 0.005 | 6498.6142 | 623.4165 |  |  |  |  | 271.0878 | 285.4726 | 309.0182 | [7 empty] | 0.0374 | 0.363 | 0.3589 | 6468.3292 | 0.2654 | 623.3279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -0.7032 | -15.344 | 15.3657 | 8007.6086 | 9.2359 | 636.0659 | [5 empty] | 272.2886 | 286.5421 | 311.6127 | [5 empty] | 0.0121 | 0.005 | 6498.6186 | 623.8716 |  |  |  |  | 271.929 | 286.3637 | 310.1041 | [7 empty] | 0.0219 | 0.3348 | 0.3299 | 6471.1456 | 0.2506 | 623.7811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -0.7242 | -15.3783 | 15.4009 | 8010.1154 | 9.2447 | 636.5395 | [5 empty] | 273.141 | 287.4392 | 312.5884 | [5 empty] | 0.012 | 0.005 | 6498.6228 | 624.3262 |  |  |  |  | 272.6395 | 287.1933 | 310.6448 | [7 empty] | 0.0081 | 0.4269 | 0.4219 | 6464.0466 | 0.3281 | 624.2017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -0.7336 | -15.422 | 15.445 | 8013.5778 | 9.2595 | 636.9444 | [5 empty] | 273.9948 | 288.3379 | 313.5659 | [5 empty] | 0.012 | 0.005 | 6498.6272 | 624.7802 |  |  |  |  | 273.5226 | 288.1028 | 311.8009 | [7 empty] | 0.0035 | 0.3847 | 0.3798 | 6467.6756 | 0.2981 | 624.6615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -0.7452 | -15.4553 | 15.4787 | 8015.6094 | 9.2702 | 637.4058 | [5 empty] | 274.8502 | 289.2381 | 314.545 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0049 | 6498.6314 | 625.2336 |  |  |  |  | 274.3333 | 289.0547 | 312.446 | [7 empty] | -0.0178 | 0.4844 | 0.4804 | 6460.2112 | 0.3853 | 625.1414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -0.7528 | -15.5009 | 15.5247 | 8019.1643 | 9.2867 | 637.8192 | [5 empty] | 275.707 | 290.1398 | 315.5257 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0049 | 6498.6357 | 625.6865 |  |  |  |  | 275.2736 | 290.0469 | 313.6691 | [7 empty] | -0.0338 | 0.4493 | 0.4468 | 6463.5955 | 0.3675 | 625.6399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -0.7742 | -15.5288 | 15.5536 | 8021.3514 | 9.2901 | 638.2058 | [5 empty] | 276.5652 | 291.043 | 316.5081 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0049 | 6498.6399 | 626.1388 |  |  |  |  | 276.118 | 290.9409 | 314.7571 | [7 empty] | -0.0486 | 0.4215 | 0.4209 | 6466.347 | 0.3553 | 626.0878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -0.7955 | -15.5744 | 15.6002 | 8025.2984 | 9.3034 | 638.652 | [5 empty] | 277.4249 | 291.9478 | 317.4922 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0049 | 6498.6441 | 626.5906 |  |  |  |  | 276.9532 | 291.8132 | 315.8805 | [7 empty] | -0.0619 | 0.3788 | 0.3811 | 6470.254 | 0.3317 | 626.5235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -0.8155 | -15.605 | 15.6318 | 8027.2839 | 9.3108 | 639.1238 | [5 empty] | 278.2861 | 292.8542 | 318.478 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0049 | 6498.6483 | 627.0418 |  |  |  |  | 277.8141 | 292.7202 | 316.9955 | [7 empty] | -0.0752 | 0.3478 | 0.3538 | 6473.2095 | 0.3174 | 626.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -0.8497 | -15.6254 | 15.6539 | 8028.7438 | 9.3088 | 639.5794 | [5 empty] | 279.1487 | 293.762 | 319.4654 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0048 | 6498.6525 | 627.4925 |  |  |  |  | 278.7707 | 293.7408 | 318.2233 | [7 empty] | -0.0951 | 0.3203 | 0.3331 | 6476.0696 | 0.3113 | 627.4819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -0.8447 | -15.5192 | 15.5476 | 8014.0053 | 9.2584 | 639.9949 | [5 empty] | 280.0127 | 294.6714 | 320.4545 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0048 | 6498.6566 | 627.9425 |  |  |  |  | 279.6618 | 294.6793 | 319.3799 | [7 empty] | -0.1089 | 0.2878 | 0.3076 | 6479.151 | 0.2981 | 627.9464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -0.8707 | -15.5359 | 15.5658 | 8014.6414 | 9.2576 | 640.4635 | [5 empty] | 280.8783 | 295.5823 | 321.4453 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0048 | 6498.6608 | 628.3921 |  |  |  |  | 280.5688 | 295.5977 | 320.5303 | [7 empty] | -0.1019 | 0.2489 | 0.2692 | 6482.127 | 0.2649 | 628.3996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -0.8757 | -15.4382 | 15.4684 | 8001.2706 | 9.2087 | 640.9014 | [5 empty] | 281.7453 | 296.4948 | 322.4378 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0048 | 6498.6649 | 628.8411 |  |  |  |  | 281.4681 | 296.5483 | 321.6974 | [7 empty] | -0.1174 | 0.2175 | 0.2488 | 6485.158 | 0.2557 | 628.8674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -0.8915 | -15.458 | 15.4891 | 8001.8981 | 9.2122 | 641.3625 | [5 empty] | 282.6137 | 297.4088 | 323.4319 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0047 | 6498.669 | 629.2895 |  |  |  |  | 282.3367 | 297.4643 | 322.9391 | [7 empty] | -0.1425 | 0.1598 | 0.2186 | 6490.6031 | 0.2396 | 629.3167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -0.908 | -15.4766 | 15.5086 | 8002.5644 | 9.2141 | 641.7914 | [5 empty] | 283.4837 | 298.3244 | 324.4277 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0047 | 6498.6731 | 629.7374 |  |  |  |  | 283.2101 | 298.3851 | 324.0838 | [7 empty] | -0.1574 | 0.1262 | 0.208 | 6493.7829 | 0.2329 | 629.7671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -0.9275 | -15.4917 | 15.5248 | 8002.6456 | 9.2151 | 642.2794 | [5 empty] | 284.355 | 299.2414 | 325.4252 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0047 | 6498.6772 | 630.1847 |  |  |  |  | 284.1159 | 299.3465 | 325.3084 | [7 empty] | -0.1796 | 0.0848 | 0.2071 | 6497.8014 | 0.2315 | 630.2359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -0.9318 | -15.4896 | 15.5229 | 8002.6146 | 9.1994 | 642.272 | [5 empty] | 285.2279 | 300.1601 | 326.4243 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0047 | 6498.6812 | 630.6315 |  |  |  |  | 284.9477 | 300.2155 | 326.4021 | [7 empty] | -0.19 | 0.0497 | 0.2063 | 6500.967 | 0.2243 | 630.6584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -0.944 | -15.505 | 15.5391 | 8002.5885 | 9.202 | 642.7302 | [5 empty] | 286.1022 | 301.0802 | 327.4251 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0047 | 6498.6852 | 631.0777 |  |  |  |  | 285.8058 | 301.1032 | 327.5916 | [7 empty] | -0.2024 | -0.0036 | 0.2139 | 6505.6497 | 0.2149 | 631.0889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -0.9825 | -15.5375 | 15.5739 | 8003.4343 | 9.2163 | 643.6192 | [5 empty] | 286.9779 | 302.0019 | 328.4276 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0046 | 6498.6892 | 631.5234 |  |  |  |  | 286.4645 | 301.8624 | 328.0227 | [7 empty] | -0.2028 | 0.0928 | 0.2315 | 6497.8506 | 0.2583 | 631.456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -0.9952 | -15.554 | 15.5911 | 8003.6466 | 9.2186 | 644.0552 | [5 empty] | 287.8552 | 302.9251 | 329.4317 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0046 | 6498.6933 | 631.9686 |  |  |  |  | 287.4435 | 302.918 | 329.3206 | [7 empty] | -0.2321 | 0.0598 | 0.2495 | 6501.382 | 0.271 | 631.9652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -0.9959 | -15.5627 | 15.5999 | 8004.7842 | 9.2088 | 644.035 | [5 empty] | 288.7339 | 303.8499 | 330.4376 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0046 | 6498.6972 | 632.4132 |  |  |  |  | 288.2553 | 303.8344 | 330.0084 | [7 empty] | -0.2385 | 0.1356 | 0.2819 | 6495.446 | 0.3155 | 632.4058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -1.0154 | -15.566 | 15.6044 | 8003.5908 | 9.2039 | 644.5038 | [5 empty] | 289.614 | 304.7762 | 331.4451 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0046 | 6498.7012 | 632.8573 |  |  |  |  | 289.0049 | 304.628 | 331.0102 | [7 empty] | -0.2544 | 0.1037 | 0.2834 | 6498.4855 | 0.3145 | 632.7863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -0.9511 | -15.6928 | 15.7268 | 8011.8524 | 9.2874 | 645.2325 | [5 empty] | 290.4956 | 305.7041 | 332.4543 | [5 empty] | 0.011 | 0.0046 | 6498.7051 | 633.3008 |  |  |  |  | 289.316 | 305.2569 | 332.0863 | [7 empty] | -0.4706 | 0.0352 | 0.4827 | 6510.3521 | 0.5006 | 633.0872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -0.9632 | -15.6987 | 15.7334 | 8010.8576 | 9.2848 | 645.6599 | [5 empty] | 291.3787 | 306.6335 | 333.4651 | [5 empty] | 0.011 | 0.0045 | 6498.709 | 633.7438 |  |  |  |  | 289.7813 | 306.0284 | 333.3495 | [7 empty] | -0.6776 | -0.0418 | 0.6901 | 6522.6483 | 0.6792 | 633.4555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -0.9483 | -15.6998 | 15.7336 | 8010.2623 | 9.2773 | 645.6826 | [5 empty] | 292.2633 | 307.5644 | 334.4777 | [5 empty] | 0.0109 | 0.0045 | 6498.713 | 634.1862 |  |  |  |  | 292.2131 | 307.7107 | 332.3658 | [7 empty] | 0.1136 | 0.54 | 0.5452 | 6452.9757 | 0.3712 | 634.2556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -0.8686 | -15.8288 | 15.8577 | 8020.432 | 9.3547 | 645.9562 | [5 empty] | 293.1493 | 308.4969 | 335.4919 | [5 empty] | 0.0109 | 0.0045 | 6498.7168 | 634.6281 |  |  |  |  | 292.1873 | 307.6962 | 332.3235 | [7 empty] | 0.1087 | 0.547 | 0.5513 | 6452.5578 | 0.382 | 634.2488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -0.9072 | -15.8485 | 15.8795 | 8019.7647 | 9.3622 | 646.8388 | [5 empty] | 294.0367 | 309.4309 | 336.5078 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0045 | 6498.7207 | 635.0695 |  |  |  |  | 293.0824 | 308.6262 | 333.5164 | [7 empty] | 0.098 | 0.5036 | 0.5066 | 6456.3699 | 0.353 | 634.6893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -0.9352 | -15.8695 | 15.9021 | 8021.0341 | 9.3626 | 647.2866 | [5 empty] | 294.9257 | 310.3665 | 337.5254 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0045 | 6498.7246 | 635.5104 |  |  |  |  | 293.995 | 309.6205 | 334.6896 | [7 empty] | 0.0691 | 0.4841 | 0.4831 | 6458.8066 | 0.347 | 635.1589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -0.9371 | -15.8947 | 15.9273 | 8021.7558 | 9.3722 | 647.7253 | [5 empty] | 295.8161 | 311.3036 | 338.5446 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0044 | 6498.7284 | 635.9507 |  |  |  |  | 294.8857 | 310.6109 | 335.8749 | [7 empty] | 0.0274 | 0.4623 | 0.4581 | 6461.784 | 0.3468 | 635.6253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -0.9577 | -15.9182 | 15.9521 | 8023.0199 | 9.3758 | 648.1692 | [5 empty] | 296.708 | 312.2423 | 339.5656 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0044 | 6498.7323 | 636.3905 |  |  |  |  | 295.8169 | 311.6055 | 337.0727 | [7 empty] | 0.0077 | 0.436 | 0.4316 | 6464.4811 | 0.3356 | 636.0922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -0.9738 | -15.9171 | 15.9519 | 8021.4731 | 9.3684 | 648.5766 | [5 empty] | 297.6013 | 313.1825 | 340.5882 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0044 | 6498.736 | 636.8297 |  |  |  |  | 296.7588 | 312.6057 | 338.2258 | [7 empty] | -0.0039 | 0.421 | 0.4168 | 6466.0458 | 0.3295 | 636.5604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -0.9904 | -15.9437 | 15.9794 | 8023.054 | 9.3739 | 648.9919 | [5 empty] | 298.4961 | 314.1242 | 341.6125 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0044 | 6498.7398 | 637.2684 |  |  |  |  | 297.7272 | 313.6286 | 339.4374 | [7 empty] | -0.0155 | 0.3979 | 0.3944 | 6468.2484 | 0.3176 | 637.0377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -1.0096 | -15.9641 | 16.001 | 8023.7979 | 9.3771 | 649.4552 | [5 empty] | 299.3924 | 315.0675 | 342.6384 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0044 | 6498.7436 | 637.7066 |  |  |  |  | 298.6563 | 314.6358 | 340.6178 | [7 empty] | -0.0407 | 0.38 | 0.3791 | 6470.4247 | 0.3182 | 637.5062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -1.0374 | -15.9976 | 16.0362 | 8024.5005 | 9.3934 | 650.2847 | [5 empty] | 300.2902 | 316.0123 | 343.6661 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0043 | 6498.7474 | 638.1443 |  |  |  |  | 299.6108 | 315.647 | 341.8065 | [7 empty] | -0.053 | 0.3597 | 0.361 | 6472.4215 | 0.3102 | 637.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -1.0581 | -16.0155 | 16.0554 | 8025.1885 | 9.3942 | 650.7126 | [5 empty] | 301.1894 | 316.9587 | 344.6954 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0043 | 6498.7511 | 638.5814 |  |  |  |  | 300.4248 | 316.5151 | 342.8511 | [7 empty] | -0.0692 | 0.3372 | 0.3423 | 6474.6844 | 0.3046 | 638.3767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -1.0684 | -16.0392 | 16.0797 | 8026.2476 | 9.3998 | 651.1139 | [5 empty] | 302.0901 | 317.9067 | 345.7264 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0043 | 6498.7548 | 639.018 |  |  |  |  | 301.4234 | 317.579 | 344.134 | [7 empty] | -0.0884 | 0.3091 | 0.3204 | 6477.4855 | 0.2968 | 638.8673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -1.0692 | -16.0418 | 16.0824 | 8026.717 | 9.3875 | 651.0865 | [5 empty] | 302.9922 | 318.8561 | 346.7591 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0043 | 6498.7585 | 639.4541 |  |  |  |  | 302.2849 | 318.5284 | 345.2179 | [7 empty] | -0.1179 | 0.3001 | 0.3224 | 6479.0657 | 0.3124 | 639.3038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -1.0841 | -16.0438 | 16.0854 | 8025.5144 | 9.3819 | 651.4852 | [5 empty] | 303.8959 | 319.8072 | 347.7935 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0043 | 6498.7622 | 639.8897 |  |  |  |  | 302.5222 | 319.2387 | 345.3472 | [7 empty] | -0.3225 | 0.4769 | 0.5781 | 6471.0319 | 0.601 | 639.6295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -1.101 | -16.0772 | 16.1198 | 8027.7312 | 9.3912 | 651.9251 | [5 empty] | 304.801 | 320.7597 | 348.8296 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0042 | 6498.7659 | 640.3247 |  |  |  |  | 303.462 | 320.2336 | 346.5174 | [7 empty] | -0.3337 | 0.4567 | 0.5683 | 6472.9712 | 0.597 | 640.0846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -1.1261 | -16.0871 | 16.1314 | 8027.6158 | 9.3875 | 652.3636 | [5 empty] | 305.7075 | 321.7138 | 349.8673 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0042 | 6498.7695 | 640.7593 |  |  |  |  | 304.347 | 321.2274 | 347.604 | [7 empty] | -0.3694 | 0.4589 | 0.5923 | 6473.844 | 0.6289 | 640.5379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -1.1528 | -16.1232 | 16.1693 | 8028.5796 | 9.4051 | 653.1837 | [5 empty] | 306.6156 | 322.6695 | 350.9068 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0042 | 6498.7732 | 641.1933 |  |  |  |  | 305.1981 | 321.8617 | 348.8149 | [7 empty] | -0.268 | 0.3235 | 0.4234 | 6481.5999 | 0.4564 | 640.8265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -1.1489 | -16.1283 | 16.174 | 8029.0018 | 9.3961 | 653.1833 | [5 empty] | 307.5251 | 323.6267 | 351.9479 | [5 empty] | 0.0101 | 0.0042 | 6498.7768 | 641.6268 |  |  |  |  | 307.013 | 323.5094 | 351.239 | [7 empty] | -0.1764 | 0.1632 | 0.2451 | 6491.5961 | 0.2705 | 641.5737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -1.1885 | -16.1557 | 16.2043 | 8029.3216 | 9.407 | 654.0371 | [5 empty] | 308.4361 | 324.5855 | 352.9907 | [5 empty] | 0.0101 | 0.0042 | 6498.7804 | 642.0598 |  |  |  |  | 307.9224 | 324.5072 | 352.4579 | [7 empty] | -0.2119 | 0.1361 | 0.2582 | 6494.7496 | 0.288 | 642.0244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -1.2017 | -16.1648 | 16.2143 | 8028.9258 | 9.4048 | 654.4188 | [5 empty] | 309.3485 | 325.5458 | 354.0352 | [5 empty] | 0.01 | 0.0041 | 6498.784 | 642.4922 |  |  |  |  | 308.8781 | 325.5289 | 353.69 | [7 empty] | -0.2319 | 0.1102 | 0.2641 | 6497.359 | 0.2933 | 642.4846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -1.2177 | -16.1761 | 16.2268 | 8028.6397 | 9.4043 | 654.8509 | [5 empty] | 310.2624 | 326.5077 | 355.0813 | [5 empty] | 0.01 | 0.0041 | 6498.7876 | 642.9242 |  |  |  |  | 309.8667 | 326.589 | 354.922 | [7 empty] | -0.25 | 0.0938 | 0.275 | 6499.1573 | 0.3027 | 642.9607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -1.2274 | -16.2112 | 16.2624 | 8030.8573 | 9.4158 | 655.263 | [5 empty] | 311.1779 | 327.4711 | 356.1292 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0041 | 6498.7911 | 643.3556 |  |  |  |  | 310.784 | 327.5556 | 356.1102 | [7 empty] | -0.263 | 0.0635 | 0.2793 | 6501.9058 | 0.301 | 643.3934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -1.25 | -16.2223 | 16.2752 | 8030.9904 | 9.4124 | 655.6581 | [5 empty] | 312.0947 | 328.436 | 357.1788 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0041 | 6498.7947 | 643.7865 |  |  |  |  | 311.7472 | 328.5621 | 357.35 | [7 empty] | -0.272 | 0.0309 | 0.2831 | 6504.7117 | 0.2958 | 643.8427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -1.2684 | -16.2566 | 16.3108 | 8033.6054 | 9.4206 | 656.0424 | [5 empty] | 313.0131 | 329.4026 | 358.23 | [5 empty] | 0.0098 | 0.0041 | 6498.7983 | 644.2169 |  |  |  |  | 312.6269 | 329.4937 | 358.4708 | [7 empty] | -0.2848 | 0.0076 | 0.2946 | 6506.8962 | 0.2993 | 644.2575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -1.2803 | -16.3059 | 16.3609 | 8037.6236 | 9.4374 | 656.4299 | [5 empty] | 313.9329 | 330.3706 | 359.2829 | [5 empty] | 0.0098 | 0.004 | 6498.8018 | 644.6468 |  |  |  |  | 313.5212 | 330.4551 | 359.6523 | [7 empty] | -0.3083 | -0.0209 | 0.319 | 6509.781 | 0.3126 | 644.6843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -1.2992 | -16.2066 | 16.2633 | 8025.027 | 9.3857 | 656.8693 | [5 empty] | 314.8542 | 331.3402 | 360.3375 | [5 empty] | 0.0097 | 0.004 | 6498.8052 | 645.0762 |  |  |  |  | 314.3131 | 331.3682 | 360.2434 | [7 empty] | -0.3155 | 0.0728 | 0.3325 | 6502.6552 | 0.3571 | 645.0886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -1.3152 | -16.2372 | 16.2952 | 8027.0548 | 9.3934 | 657.2693 | [5 empty] | 315.777 | 332.3114 | 361.3938 | [5 empty] | 0.0097 | 0.004 | 6498.8087 | 645.5051 |  |  |  |  | 315.2628 | 332.3588 | 361.5006 | [7 empty] | -0.3266 | 0.0327 | 0.3375 | 6506.0915 | 0.3507 | 645.526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -1.3169 | -16.1599 | 16.2183 | 8016.7993 | 9.3539 | 657.6093 | [5 empty] | 316.7012 | 333.2841 | 362.4518 | [5 empty] | 0.0097 | 0.004 | 6498.8122 | 645.9335 |  |  |  |  | 316.024 | 333.2618 | 362.0585 | [7 empty] | -0.3442 | 0.1324 | 0.3765 | 6498.82 | 0.4135 | 645.9237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -1.3425 | -16.1802 | 16.2406 | 8017.8959 | 9.355 | 658.0396 | [5 empty] | 317.627 | 334.2584 | 363.5115 | [5 empty] | 0.0096 | 0.004 | 6498.8157 | 646.3614 |  |  |  |  | 316.938 | 334.2247 | 363.2769 | [7 empty] | -0.36 | 0.0949 | 0.3806 | 6502.1812 | 0.4108 | 646.3466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -1.3487 | -16.2185 | 16.2792 | 8020.3172 | 9.3691 | 658.4494 | [5 empty] | 318.5542 | 335.2343 | 364.5729 | [5 empty] | 0.0096 | 0.004 | 6498.8191 | 646.7888 |  |  |  |  | 317.3291 | 334.9667 | 364.4627 | [7 empty] | -0.5793 | 0.0351 | 0.5897 | 6513.0341 | 0.6031 | 646.6717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -1.4702 | -16.1663 | 16.2378 | 8016.613 | 9.3143 | 658.9872 | [5 empty] | 319.4828 | 336.2116 | 365.6359 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0039 | 6498.8225 | 647.2156 |  |  |  |  | 317.7976 | 335.8021 | 365.6994 | [7 empty] | -0.8 | -0.0128 | 0.8097 | 6522.9931 | 0.8032 | 647.0369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -1.488 | -16.1999 | 16.2728 | 8019.0141 | 9.323 | 659.386 | [5 empty] | 320.413 | 337.1906 | 366.7007 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0039 | 6498.826 | 647.642 |  |  |  |  | 320.357 | 337.5286 | 364.6673 | [7 empty] | 0.0081 | 0.5525 | 0.5486 | 6456.6466 | 0.4189 | 647.789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -1.6104 | -16.1255 | 16.2106 | 8012.83 | 9.2589 | 659.9376 | [5 empty] | 321.3446 | 338.1711 | 367.7671 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0039 | 6498.8293 | 648.0679 |  |  |  |  | 320.4165 | 337.5852 | 364.7354 | [7 empty] | 0.0108 | 0.5506 | 0.5467 | 6456.719 | 0.4173 | 647.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -1.5193 | -16.239 | 16.3146 | 8020.3087 | 9.3299 | 660.2308 | [5 empty] | 322.2777 | 339.1531 | 368.8352 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0039 | 6498.8328 | 648.4933 |  |  |  |  | 321.31 | 338.5436 | 365.9278 | [7 empty] | -0.013 | 0.5184 | 0.515 | 6459.8954 | 0.4052 | 648.2294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -1.5474 | -16.2532 | 16.3315 | 8020.9167 | 9.3274 | 660.6417 | [5 empty] | 323.2123 | 340.1367 | 369.9051 | [5 empty] | 0.0093 | 0.0039 | 6498.8362 | 648.9181 |  |  |  |  | 322.2093 | 339.4895 | 367.1033 | [7 empty] | -0.0261 | 0.4857 | 0.4831 | 6462.801 | 0.388 | 648.6387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -1.4567 | -16.3804 | 16.4497 | 8030.0352 | 9.4041 | 660.9118 | [5 empty] | 324.1484 | 341.1219 | 370.9766 | [5 empty] | 0.0093 | 0.0038 | 6498.8395 | 649.3425 |  |  |  |  | 323.1584 | 340.5103 | 368.3464 | [7 empty] | -0.0503 | 0.4576 | 0.4576 | 6465.6649 | 0.3806 | 649.0792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -1.4746 | -16.3793 | 16.4502 | 8028.4729 | 9.3975 | 661.3341 | [5 empty] | 325.086 | 342.1086 | 372.0498 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0038 | 6498.8428 | 649.7664 |  |  |  |  | 324.0989 | 341.5007 | 369.5975 | [7 empty] | -0.0664 | 0.4193 | 0.4223 | 6469.0737 | 0.3621 | 649.5054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -1.4909 | -16.3875 | 16.4598 | 8027.9518 | 9.3953 | 661.7409 | [5 empty] | 326.025 | 343.0969 | 373.1247 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0038 | 6498.8462 | 650.1898 |  |  |  |  | 324.9721 | 342.4434 | 370.7395 | [7 empty] | -0.0901 | 0.3951 | 0.4037 | 6471.613 | 0.3602 | 649.9099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -1.514 | -16.4004 | 16.4747 | 8028.1278 | 9.3938 | 662.1656 | [5 empty] | 326.9655 | 344.0867 | 374.2013 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0038 | 6498.8495 | 650.6127 |  |  |  |  | 325.9122 | 343.4282 | 371.999 | [7 empty] | -0.1045 | 0.3536 | 0.3678 | 6475.2118 | 0.3402 | 650.3314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -1.5282 | -16.4431 | 16.5185 | 8031.3463 | 9.4078 | 662.5672 | [5 empty] | 327.9075 | 345.0781 | 375.2796 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0038 | 6498.8528 | 651.0351 |  |  |  |  | 326.9071 | 344.4772 | 373.3329 | [7 empty] | -0.1228 | 0.3117 | 0.335 | 6478.9487 | 0.3236 | 650.7792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -1.5385 | -16.4824 | 16.5586 | 8034.0141 | 9.4213 | 662.9736 | [5 empty] | 328.851 | 346.0711 | 376.3596 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0037 | 6498.8561 | 651.457 |  |  |  |  | 327.7964 | 345.433 | 374.4952 | [7 empty] | -0.1447 | 0.2862 | 0.3216 | 6481.5199 | 0.3234 | 651.186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -1.555 | -16.3799 | 16.4581 | 8021.2732 | 9.369 | 663.3955 | [5 empty] | 329.7959 | 347.0656 | 377.4413 | [5 empty] | 0.009 | 0.0037 | 6498.8593 | 651.8784 |  |  |  |  | 328.6778 | 346.3618 | 375.6681 | [7 empty] | -0.1598 | 0.251 | 0.2995 | 6484.6405 | 0.3128 | 651.5803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -1.5727 | -16.424 | 16.5037 | 8024.9766 | 9.3818 | 663.7565 | [5 empty] | 330.7423 | 348.0617 | 378.5246 | [5 empty] | 0.009 | 0.0037 | 6498.8627 | 652.2993 |  |  |  |  | 329.5848 | 347.3308 | 376.8807 | [7 empty] | -0.1817 | 0.2177 | 0.2866 | 6487.8055 | 0.3103 | 651.9906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -1.5957 | -16.3616 | 16.4437 | 8014.9863 | 9.3558 | 664.5653 | [5 empty] | 331.6903 | 349.0593 | 379.6097 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0037 | 6498.8658 | 652.7198 |  |  |  |  | 330.5884 | 348.3957 | 378.2268 | [7 empty] | -0.2031 | 0.1779 | 0.2744 | 6491.4463 | 0.3045 | 652.4403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -1.6006 | -16.363 | 16.4456 | 8015.2233 | 9.3439 | 664.5872 | [5 empty] | 332.6396 | 350.0585 | 380.6965 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0037 | 6498.8691 | 653.1397 |  |  |  |  | 332.3469 | 350.3424 | 380.0998 | [7 empty] | -0.2329 | 0.2356 | 0.3351 | 6487.9002 | 0.364 | 653.2589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -1.6227 | -16.3792 | 16.4639 | 8015.7196 | 9.3445 | 665.0121 | [5 empty] | 333.5905 | 351.0592 | 381.785 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0037 | 6498.8723 | 653.5592 |  |  |  |  | 333.1072 | 351.2082 | 380.6846 | [7 empty] | -0.2364 | 0.3153 | 0.3966 | 6481.9614 | 0.4168 | 653.6215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -1.6527 | -16.4526 | 16.5399 | 8020.7367 | 9.3791 | 665.8363 | [5 empty] | 334.5429 | 352.0616 | 382.8751 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0036 | 6498.8755 | 653.9782 |  |  |  |  | 334.0176 | 352.178 | 381.8908 | [7 empty] | -0.256 | 0.2835 | 0.3853 | 6484.9252 | 0.4137 | 654.0268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -1.6742 | -16.4986 | 16.5878 | 8024.5331 | 9.393 | 666.2411 | [5 empty] | 335.4967 | 353.0654 | 383.967 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0036 | 6498.8787 | 654.3967 |  |  |  |  | 334.8683 | 353.08 | 383.0601 | [7 empty] | -0.276 | 0.2437 | 0.3725 | 6488.5043 | 0.4074 | 654.4028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -1.6831 | -16.4954 | 16.5855 | 8024.3576 | 9.3784 | 666.2757 | [5 empty] | 336.4521 | 354.0709 | 385.0606 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0036 | 6498.882 | 654.8147 |  |  |  |  | 334.9371 | 353.1368 | 383.1801 | [7 empty] | -0.2726 | 0.2304 | 0.3614 | 6489.428 | 0.4006 | 654.4264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -1.6941 | -16.5197 | 16.6108 | 8025.1527 | 9.3862 | 666.7261 | [5 empty] | 337.4089 | 355.0779 | 386.1558 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0036 | 6498.8851 | 655.2323 |  |  |  |  | 335.9724 | 354.4608 | 384.3517 | [7 empty] | -0.3752 | 0.3021 | 0.4863 | 6486.8356 | 0.534 | 654.9765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -1.7252 | -16.5406 | 16.6348 | 8024.454 | 9.397 | 667.5558 | [5 empty] | 338.3672 | 356.0864 | 387.2528 | [5 empty] | 0.0086 | 0.0036 | 6498.8882 | 655.6493 |  |  |  |  | 336.9161 | 355.4622 | 385.7278 | [7 empty] | -0.4045 | 0.2417 | 0.4768 | 6492.2172 | 0.5272 | 655.3913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -1.7518 | -16.563 | 16.6598 | 8025.7065 | 9.3997 | 667.9916 | [5 empty] | 339.327 | 357.0965 | 388.3515 | [5 empty] | 0.0086 | 0.0035 | 6498.8914 | 656.0659 |  |  |  |  | 338.0193 | 356.9249 | 387.0535 | [7 empty] | -0.5428 | 0.3168 | 0.6342 | 6490.3517 | 0.6965 | 655.9952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -1.7523 | -16.5604 | 16.6572 | 8025.2699 | 9.3874 | 668.0253 | [5 empty] | 340.2882 | 358.1082 | 389.4518 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0035 | 6498.8945 | 656.482 |  |  |  |  | 338.7195 | 358.1276 | 389.4353 | [7 empty] | -0.8872 | 0.1222 | 0.9036 | 6514.5437 | 0.9351 | 656.4899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -1.8696 | -16.5882 | 16.6976 | 8031.0552 | 9.3679 | 668.3688 | [5 empty] | 341.251 | 359.1215 | 390.5539 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0035 | 6498.8976 | 656.8976 |  |  |  |  | 339.5788 | 358.8207 | 390.6238 | [7 empty] | -0.8108 | 0.0171 | 0.8194 | 6520.3966 | 0.8198 | 656.7744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -1.8904 | -16.5957 | 16.7075 | 8030.4977 | 9.3654 | 668.7998 | [5 empty] | 342.2152 | 360.1363 | 391.6577 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0035 | 6498.9007 | 657.3128 |  |  |  |  | 342.3597 | 360.7081 | 389.5503 | [7 empty] | 0.0238 | 0.6007 | 0.5974 | 6453.748 | 0.4464 | 657.5462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -2.0157 | -16.6728 | 16.7987 | 8039.6462 | 9.3781 | 669.5884 | [5 empty] | 343.181 | 361.1527 | 392.7631 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0035 | 6498.9038 | 657.7274 |  |  |  |  | 342.3688 | 360.6964 | 389.55 | [7 empty] | 0.0341 | 0.5968 | 0.5939 | 6453.7636 | 0.4383 | 657.5414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -2.0246 | -16.5795 | 16.7071 | 8027.9716 | 9.3317 | 669.9727 | [5 empty] | 344.1482 | 362.1706 | 393.8703 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0035 | 6498.9069 | 658.1416 |  |  |  |  | 343.3648 | 361.7628 | 390.846 | [7 empty] | 0.0123 | 0.5685 | 0.5651 | 6456.509 | 0.4269 | 657.9758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -2.0421 | -16.6219 | 16.7513 | 8031.0221 | 9.3461 | 670.4076 | [5 empty] | 345.1169 | 363.1901 | 394.9792 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0034 | 6498.91 | 658.5553 |  |  |  |  | 344.2721 | 362.7563 | 391.9824 | [7 empty] | -0.0133 | 0.5585 | 0.5555 | 6457.9926 | 0.4321 | 658.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -2.0576 | -16.5125 | 16.6447 | 8017.7471 | 9.2919 | 670.8302 | [5 empty] | 346.0871 | 364.2112 | 396.0897 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0034 | 6498.913 | 658.9686 |  |  |  |  | 345.2699 | 363.8183 | 393.255 | [7 empty] | -0.03 | 0.5339 | 0.5318 | 6460.3215 | 0.4224 | 658.8097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -2.0714 | -16.5587 | 16.6921 | 8021.1998 | 9.3081 | 671.2348 | [5 empty] | 347.0587 | 365.2338 | 397.202 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0034 | 6498.916 | 659.3814 |  |  |  |  | 346.1837 | 364.8207 | 394.398 | [7 empty] | -0.0562 | 0.5247 | 0.5253 | 6461.7526 | 0.4306 | 659.2148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -1.9951 | -16.7015 | 16.8245 | 8032.2465 | 9.3861 | 671.507 | [5 empty] | 348.0319 | 366.258 | 398.316 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0034 | 6498.9191 | 659.7937 |  |  |  |  | 347.1256 | 365.8199 | 395.5581 | [7 empty] | -0.0667 | 0.5092 | 0.5113 | 6463.2307 | 0.4255 | 659.6175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -2.0047 | -16.7364 | 16.8604 | 8034.4161 | 9.3977 | 671.8933 | [5 empty] | 349.0066 | 367.2838 | 399.4317 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0034 | 6498.9221 | 660.2055 |  |  |  |  | 348.17 | 366.9323 | 396.8611 | [7 empty] | -0.0818 | 0.4898 | 0.4947 | 6465.1136 | 0.4202 | 660.0645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -1.9385 | -16.8535 | 16.9689 | 8042.9615 | 9.4624 | 672.1913 | [5 empty] | 349.9827 | 368.3112 | 400.5491 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0034 | 6498.9251 | 660.6169 |  |  |  |  | 349.122 | 367.9502 | 398.0154 | [7 empty] | -0.0942 | 0.4803 | 0.4878 | 6466.1918 | 0.4212 | 660.4725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -1.9532 | -16.9108 | 17.0274 | 8047.7115 | 9.4828 | 672.5775 | [5 empty] | 350.9603 | 369.3401 | 401.6682 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0033 | 6498.9281 | 661.0278 |  |  |  |  | 350.0874 | 368.9998 | 399.2563 | [7 empty] | -0.1205 | 0.4612 | 0.4756 | 6468.3489 | 0.4249 | 660.892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -1.9537 | -16.9144 | 17.0311 | 8047.9843 | 9.4739 | 672.6048 | [5 empty] | 351.9395 | 370.3705 | 402.789 | [5 empty] | 0.008 | 0.0033 | 6498.9311 | 661.4382 |  |  |  |  | 351.0465 | 370.0006 | 400.482 | [7 empty] | -0.1277 | 0.4317 | 0.4494 | 6470.76 | 0.4087 | 661.291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -1.9681 | -16.8216 | 16.9406 | 8036.4875 | 9.4274 | 673.0173 | [5 empty] | 352.9201 | 371.4026 | 403.9115 | [5 empty] | 0.008 | 0.0033 | 6498.9341 | 661.8482 |  |  |  |  | 352.5946 | 371.2625 | 405.1197 | [7 empty] | -0.2162 | -0.2621 | 0.3474 | 6524.8639 | 0.2164 | 661.7926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -1.9858 | -16.8466 | 16.9674 | 8037.7122 | 9.4334 | 673.4359 | [5 empty] | 353.9022 | 372.4362 | 405.0357 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0033 | 6498.937 | 662.2577 |  |  |  |  | 352.6481 | 371.301 | 405.1701 | [7 empty] | -0.2076 | -0.265 | 0.3441 | 6524.8446 | 0.2228 | 661.8079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -1.9943 | -16.729 | 16.8516 | 8023.3953 | 9.3772 | 673.8516 | [5 empty] | 354.8858 | 373.4714 | 406.1616 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0033 | 6498.94 | 662.6668 |  |  |  |  | 355.2766 | 373.0857 | 404.1296 | [7 empty] | 0.5657 | 0.2812 | 0.6233 | 6463.3635 | 0.4888 | 662.5145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -2.0151 | -16.7529 | 16.8778 | 8024.4027 | 9.3832 | 674.317 | [5 empty] | 355.8708 | 374.5081 | 407.2892 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0032 | 6498.9429 | 663.0753 |  |  |  |  | 356.3127 | 374.2112 | 405.3276 | [7 empty] | 0.5486 | 0.2883 | 0.6113 | 6463.3448 | 0.4724 | 662.9584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -2.1442 | -16.7719 | 16.9126 | 8029.23 | 9.3602 | 674.7301 | [5 empty] | 356.8574 | 375.5464 | 408.4186 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0032 | 6498.9458 | 663.4835 |  |  |  |  | 356.7834 | 375.0454 | 405.3503 | [7 empty] | 0.4467 | 0.4902 | 0.6555 | 6451.2812 | 0.4125 | 663.2867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -2.1605 | -16.7883 | 16.9309 | 8029.4929 | 9.3628 | 675.1469 | [5 empty] | 357.8455 | 376.5863 | 409.5496 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0032 | 6498.9487 | 663.8911 |  |  |  |  | 357.8946 | 376.2975 | 406.7204 | [7 empty] | 0.4019 | 0.4928 | 0.6285 | 6452.3438 | 0.3865 | 663.778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -2.2672 | -16.812 | 16.9684 | 8034.1859 | 9.3468 | 675.5152 | [5 empty] | 358.8351 | 377.6278 | 410.6824 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0032 | 6498.9516 | 664.2983 |  |  |  |  | 358.9038 | 377.3889 | 407.9768 | [7 empty] | 0.3799 | 0.4797 | 0.6047 | 6453.938 | 0.37 | 664.205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -2.2927 | -16.8361 | 16.9957 | 8035.6373 | 9.3508 | 675.9273 | [5 empty] | 359.8261 | 378.6708 | 411.8168 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0032 | 6498.9545 | 664.7051 |  |  |  |  | 359.9249 | 378.4839 | 409.2562 | [7 empty] | 0.3611 | 0.4623 | 0.5793 | 6455.7681 | 0.3537 | 664.6323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -2.1972 | -16.8263 | 16.9732 | 8029.6253 | 9.3638 | 676.2003 | [5 empty] | 360.8187 | 379.7154 | 412.953 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0032 | 6498.9574 | 665.1114 |  |  |  |  | 360.8978 | 379.5287 | 410.5736 | [7 empty] | 0.334 | 0.4262 | 0.5343 | 6459.1698 | 0.3265 | 665.0388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -2.2277 | -16.8463 | 16.9971 | 8030.6497 | 9.3657 | 676.648 | [5 empty] | 361.8127 | 380.7616 | 414.0909 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0031 | 6498.9602 | 665.5172 |  |  |  |  | 361.2037 | 380.3981 | 410.7257 | [7 empty] | 0.117 | 0.6212 | 0.6276 | 6450.7443 | 0.4246 | 665.3763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -2.1301 | -16.8418 | 16.9801 | 8025.4204 | 9.3807 | 676.8668 | [5 empty] | 362.8082 | 381.8094 | 415.2305 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0031 | 6498.9631 | 665.9226 |  |  |  |  | 362.1114 | 381.3701 | 411.8653 | [7 empty] | 0.1011 | 0.6046 | 0.6087 | 6452.4174 | 0.4173 | 665.7528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -2.1521 | -16.8606 | 17.0014 | 8025.8822 | 9.3843 | 677.3354 | [5 empty] | 363.8053 | 382.8587 | 416.3718 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0031 | 6498.9659 | 666.3275 |  |  |  |  | 363.1985 | 382.5114 | 413.2719 | [7 empty] | 0.0882 | 0.57 | 0.5726 | 6455.3298 | 0.3955 | 666.1936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -2.1872 | -16.8759 | 17.0211 | 8024.474 | 9.3931 | 678.2064 | [5 empty] | 364.8038 | 383.9096 | 417.5148 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0031 | 6498.9687 | 666.732 |  |  |  |  | 364.2276 | 383.6316 | 414.6268 | [7 empty] | 0.0573 | 0.5439 | 0.5431 | 6458.0985 | 0.3868 | 666.6251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -2.2005 | -16.8894 | 17.0361 | 8024.3233 | 9.3951 | 678.6194 | [5 empty] | 365.8038 | 384.9621 | 418.6595 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0031 | 6498.9716 | 667.136 |  |  |  |  | 365.3008 | 384.7657 | 415.92 | [7 empty] | 0.0497 | 0.5312 | 0.5298 | 6459.2687 | 0.3801 | 667.0607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -2.2216 | -16.9035 | 17.0529 | 8024.4327 | 9.3962 | 679.0544 | [5 empty] | 366.8053 | 386.0161 | 419.8059 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0031 | 6498.9744 | 667.5395 |  |  |  |  | 366.3793 | 385.9536 | 417.3538 | [7 empty] | 0.0104 | 0.5051 | 0.5021 | 6462.2483 | 0.3777 | 667.5156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -2.2427 | -16.917 | 17.069 | 8024.7409 | 9.3957 | 679.4336 | [5 empty] | 367.8084 | 387.0717 | 420.9541 | [5 empty] | 0.0074 | 0.003 | 6498.9772 | 667.9427 |  |  |  |  | 367.3559 | 387.0111 | 418.6486 | [7 empty] | -0.0171 | 0.4772 | 0.4748 | 6465.0393 | 0.3706 | 667.9195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -2.2593 | -16.9281 | 17.0821 | 8024.3147 | 9.3967 | 679.8768 | [5 empty] | 368.8129 | 388.1289 | 422.1039 | [5 empty] | 0.0073 | 0.003 | 6498.98 | 668.3453 |  |  |  |  | 368.305 | 387.7332 | 419.8921 | [7 empty] | 0.0863 | 0.3676 | 0.373 | 6470.2934 | 0.2481 | 668.1947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -2.2844 | -16.9338 | 17.0911 | 8023.7863 | 9.3927 | 680.2905 | [5 empty] | 369.8189 | 389.1877 | 423.2555 | [5 empty] | 0.0073 | 0.003 | 6498.9828 | 668.7475 |  |  |  |  | 369.4864 | 388.9279 | 421.295 | [7 empty] | 0.1024 | 0.3432 | 0.3532 | 6471.6786 | 0.2271 | 668.649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -2.2973 | -16.9471 | 17.106 | 8023.5534 | 9.3951 | 680.7129 | [5 empty] | 370.8264 | 390.248 | 424.4088 | [5 empty] | 0.0072 | 0.003 | 6498.9856 | 669.1493 |  |  |  |  | 370.4857 | 389.6843 | 422.6808 | [7 empty] | 0.206 | 0.212 | 0.2884 | 6478.4923 | 0.1864 | 668.9358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -2.4227 | -16.9691 | 17.1451 | 8028.7102 | 9.3747 | 681.0741 | [5 empty] | 371.8354 | 391.31 | 425.5638 | [5 empty] | 0.0072 | 0.003 | 6498.9883 | 669.5506 |  |  |  |  | 371.0367 | 390.5275 | 423.2635 | [7 empty] | 0.0992 | 0.2948 | 0.306 | 6475.3144 | 0.1984 | 669.255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -2.4348 | -17.002 | 17.1794 | 8030.6822 | 9.3852 | 681.4579 | [5 empty] | 372.8459 | 392.3734 | 426.7205 | [5 empty] | 0.0072 | 0.003 | 6498.991 | 669.9515 |  |  |  |  | 372.05 | 391.6195 | 424.5084 | [7 empty] | 0.0811 | 0.2846 | 0.2912 | 6476.5602 | 0.1931 | 669.6674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -2.5632 | -17.0364 | 17.2321 | 8035.3382 | 9.3801 | 682.1964 | [5 empty] | 373.8579 | 393.4385 | 427.8789 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0029 | 6498.9938 | 670.3519 |  |  |  |  | 372.8117 | 392.7365 | 425.2931 | [7 empty] | -0.0436 | 0.3892 | 0.3895 | 6472.2989 | 0.322 | 670.0881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -2.5692 | -17.0512 | 17.2476 | 8037.1015 | 9.3743 | 682.1974 | [5 empty] | 374.8714 | 394.5052 | 429.0391 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0029 | 6498.9965 | 670.7519 |  |  |  |  | 373.9189 | 393.932 | 426.7685 | [7 empty] | -0.0736 | 0.3557 | 0.3618 | 6475.5386 | 0.3154 | 670.5371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -2.5815 | -17.0619 | 17.26 | 8036.7622 | 9.3748 | 682.5783 | [5 empty] | 375.8863 | 395.5734 | 430.2009 | [5 empty] | 0.007 | 0.0029 | 6498.9992 | 671.1515 |  |  |  |  | 374.951 | 395.0701 | 427.9713 | [7 empty] | -0.0969 | 0.3652 | 0.3769 | 6475.4886 | 0.3377 | 670.9634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -2.5944 | -17.0935 | 17.2932 | 8038.6123 | 9.3846 | 682.9617 | [5 empty] | 376.9028 | 396.6432 | 431.3645 | [5 empty] | 0.007 | 0.0029 | 6499.0018 | 671.5506 |  |  |  |  | 376.0853 | 396.3342 | 429.3723 | [7 empty] | -0.1346 | 0.3637 | 0.3876 | 6476.6119 | 0.3631 | 671.4354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -2.6135 | -17.0925 | 17.295 | 8037.1962 | 9.379 | 683.3629 | [5 empty] | 377.9208 | 397.7146 | 432.5298 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0029 | 6499.0045 | 671.9492 |  |  |  |  | 377.1705 | 397.4808 | 430.65 | [7 empty] | -0.1391 | 0.3573 | 0.3834 | 6477.2186 | 0.3618 | 671.8623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -2.6189 | -17.1199 | 17.3229 | 8038.4696 | 9.3879 | 683.7184 | [5 empty] | 378.9403 | 398.7875 | 433.6968 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0029 | 6499.0072 | 672.3475 |  |  |  |  | 377.3807 | 398.3211 | 430.696 | [7 empty] | -0.3798 | 0.5662 | 0.6833 | 6468.5098 | 0.6946 | 672.1745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -2.6357 | -17.0415 | 17.2479 | 8028.9707 | 9.3482 | 684.1115 | [5 empty] | 379.9613 | 399.8621 | 434.8656 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0028 | 6499.0099 | 672.7453 |  |  |  |  | 378.4192 | 399.4124 | 431.9583 | [7 empty] | -0.3846 | 0.5503 | 0.6731 | 6469.8066 | 0.6882 | 672.5789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -2.6521 | -17.0801 | 17.2886 | 8031.614 | 9.3608 | 684.5069 | [5 empty] | 380.9838 | 400.9382 | 436.036 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0028 | 6499.0125 | 673.1426 |  |  |  |  | 379.3758 | 400.1856 | 433.2685 | [7 empty] | -0.3053 | 0.4431 | 0.5397 | 6475.454 | 0.554 | 672.8648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -2.6664 | -16.9898 | 17.2016 | 8020.8227 | 9.3163 | 684.903 | [5 empty] | 382.0078 | 402.0159 | 437.2082 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0028 | 6499.0152 | 673.5395 |  |  |  |  | 380.5139 | 401.4151 | 434.6287 | [7 empty] | -0.3226 | 0.4398 | 0.5472 | 6476.1751 | 0.5656 | 673.3183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -2.6825 | -17.034 | 17.2477 | 8024.2888 | 9.3303 | 685.2447 | [5 empty] | 383.0333 | 403.0952 | 438.3821 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.0179 | 673.936 |  |  |  |  | 381.4234 | 402.1306 | 435.8822 | [7 empty] | -0.24 | 0.3314 | 0.4109 | 6481.8169 | 0.4284 | 673.5817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -2.6133 | -17.1462 | 17.348 | 8032.0941 | 9.3903 | 685.4967 | [5 empty] | 384.0603 | 404.1761 | 439.5577 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.0204 | 674.332 |  |  |  |  | 382.5624 | 403.3589 | 437.2331 | [7 empty] | -0.2557 | 0.3297 | 0.4192 | 6482.3681 | 0.4396 | 674.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -2.6199 | -17.1756 | 17.378 | 8033.4062 | 9.4009 | 685.8921 | [5 empty] | 385.0888 | 405.2585 | 440.735 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.0231 | 674.7276 |  |  |  |  | 382.9841 | 404.2445 | 438.4882 | [7 empty] | -0.5005 | 0.2996 | 0.5876 | 6490.923 | 0.6431 | 674.3571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -2.5493 | -17.3148 | 17.5052 | 8043.9484 | 9.4734 | 686.145 | [5 empty] | 386.1188 | 406.3425 | 441.914 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0027 | 6499.0257 | 675.1228 |  |  |  |  | 385.9995 | 406.3221 | 438.6958 | [7 empty] | 0.2163 | 0.6301 | 0.6615 | 6448.802 | 0.412 | 675.1154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -2.5698 | -17.3136 | 17.5069 | 8042.4272 | 9.4681 | 686.5714 | [5 empty] | 387.1503 | 407.4281 | 443.0948 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0027 | 6499.0282 | 675.5175 |  |  |  |  | 386.9877 | 407.3769 | 439.9174 | [7 empty] | 0.2025 | 0.6156 | 0.6434 | 6450.24 | 0.403 | 675.4989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -2.5893 | -17.3176 | 17.5138 | 8041.4243 | 9.4653 | 686.9965 | [5 empty] | 388.1833 | 408.5153 | 444.2773 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0027 | 6499.0309 | 675.9118 |  |  |  |  | 387.7584 | 408.4174 | 441.2289 | [7 empty] | 0.0733 | 0.5938 | 0.5949 | 6455.1575 | 0.416 | 675.8764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -2.614 | -17.3262 | 17.5259 | 8041.2267 | 9.4628 | 687.3931 | [5 empty] | 389.2178 | 409.6041 | 445.4615 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0027 | 6499.0334 | 676.3057 |  |  |  |  | 388.8177 | 409.6232 | 442.5624 | [7 empty] | 0.0261 | 0.5941 | 0.5917 | 6456.4063 | 0.4351 | 676.3126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -2.6262 | -17.3616 | 17.5627 | 8043.5213 | 9.4739 | 687.7509 | [5 empty] | 390.2538 | 410.6944 | 446.6474 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0027 | 6499.036 | 676.6992 |  |  |  |  | 389.9311 | 410.8232 | 444.0022 | [7 empty] | 0.0011 | 0.5687 | 0.5661 | 6458.892 | 0.4279 | 676.7456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -2.6494 | -17.3788 | 17.5832 | 8043.979 | 9.4764 | 688.1819 | [5 empty] | 391.2914 | 411.7864 | 447.835 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0027 | 6499.0386 | 677.0922 |  |  |  |  | 390.9073 | 411.9188 | 445.1908 | [7 empty] | -0.0325 | 0.5726 | 0.5712 | 6459.527 | 0.4481 | 677.1398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -2.6563 | -17.2765 | 17.4831 | 8032.008 | 9.4273 | 688.5233 | [5 empty] | 392.3304 | 412.8799 | 449.0244 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0026 | 6499.0411 | 677.4848 |  |  |  |  | 390.9259 | 411.9346 | 445.2174 | [7 empty] | -0.0314 | 0.5705 | 0.5691 | 6459.6455 | 0.4487 | 677.1454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -2.6573 | -17.2859 | 17.4925 | 8033.0239 | 9.4211 | 688.5193 | [5 empty] | 393.3709 | 413.975 | 450.2155 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0026 | 6499.0437 | 677.8769 |  |  |  |  | 392.0568 | 413.1351 | 446.6294 | [7 empty] | -0.0451 | 0.5497 | 0.5494 | 6461.5152 | 0.4402 | 677.5762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -2.6729 | -17.2855 | 17.4945 | 8031.4661 | 9.4172 | 688.9399 | [5 empty] | 394.413 | 415.0717 | 451.4083 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0026 | 6499.0461 | 678.2686 |  |  |  |  | 393.1489 | 414.3209 | 448.1254 | [7 empty] | -0.0797 | 0.5113 | 0.5159 | 6465.1589 | 0.432 | 678.0006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -2.708 | -17.1768 | 17.3925 | 8017.8294 | 9.3692 | 689.7086 | [5 empty] | 395.4565 | 416.17 | 452.6029 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0026 | 6499.0487 | 678.66 |  |  |  |  | 394.1943 | 415.4533 | 449.389 | [7 empty] | -0.098 | 0.5063 | 0.5143 | 6466.0197 | 0.4397 | 678.4047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -2.7201 | -17.2122 | 17.4293 | 8020.066 | 9.3807 | 690.0763 | [5 empty] | 396.5015 | 417.2698 | 453.7991 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0026 | 6499.0512 | 679.0508 |  |  |  |  | 395.2806 | 416.648 | 450.7583 | [7 empty] | -0.1289 | 0.4951 | 0.5107 | 6467.6337 | 0.4516 | 678.83 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -2.7293 | -17.2152 | 17.4337 | 8020.5651 | 9.3707 | 690.104 | [5 empty] | 397.5481 | 418.3713 | 454.9971 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0026 | 6499.0537 | 679.4413 |  |  |  |  | 396.2352 | 417.6888 | 451.9108 | [7 empty] | -0.1481 | 0.4926 | 0.5138 | 6468.3329 | 0.4634 | 679.1995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -2.7398 | -17.2312 | 17.4511 | 8020.7196 | 9.3743 | 690.4795 | [5 empty] | 398.5962 | 419.4743 | 456.1968 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0025 | 6499.0561 | 679.8313 |  |  |  |  | 397.2785 | 418.7904 | 453.2353 | [7 empty] | -0.1598 | 0.4679 | 0.4941 | 6470.4045 | 0.4542 | 679.5896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -2.7862 | -17.2756 | 17.5023 | 8023.022 | 9.3926 | 691.2687 | [5 empty] | 399.6457 | 420.5789 | 457.3983 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0025 | 6499.0586 | 680.221 |  |  |  |  | 398.2566 | 419.8896 | 454.6022 | [7 empty] | -0.2075 | 0.4387 | 0.4857 | 6473.7111 | 0.4698 | 679.9779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -2.8182 | -17.3 | 17.5315 | 8022.8591 | 9.4048 | 692.0373 | [5 empty] | 400.6968 | 421.6851 | 458.6014 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0025 | 6499.0611 | 680.6101 |  |  |  |  | 399.341 | 421.0396 | 455.939 | [7 empty] | -0.2183 | 0.4222 | 0.4759 | 6475.1824 | 0.4668 | 680.3831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -2.8132 | -17.3112 | 17.5417 | 8023.9878 | 9.3997 | 692.0033 | [5 empty] | 401.7494 | 422.7929 | 459.8063 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.0636 | 680.9989 |  |  |  |  | 400.3577 | 422.1372 | 457.2232 | [7 empty] | -0.2387 | 0.406 | 0.4719 | 6476.8665 | 0.4723 | 680.7689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -2.8323 | -17.3187 | 17.5522 | 8023.4817 | 9.3982 | 692.3985 | [5 empty] | 402.8035 | 423.9023 | 461.013 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.066 | 681.3873 |  |  |  |  | 401.4221 | 423.276 | 458.5033 | [7 empty] | -0.2507 | 0.3986 | 0.472 | 6477.7187 | 0.477 | 681.1681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -2.8563 | -17.3254 | 17.5626 | 8023.024 | 9.3956 | 692.8039 | [5 empty] | 403.8591 | 425.0132 | 462.2213 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.0685 | 681.7752 |  |  |  |  | 402.4423 | 424.3623 | 459.7986 | [7 empty] | -0.2656 | 0.3772 | 0.4627 | 6479.623 | 0.4754 | 681.548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -2.8736 | -17.3458 | 17.5856 | 8023.9089 | 9.3996 | 693.1693 | [5 empty] | 404.9162 | 426.1258 | 463.4314 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0025 | 6499.0709 | 682.1627 |  |  |  |  | 403.5722 | 425.5291 | 461.1143 | [7 empty] | -0.258 | 0.3663 | 0.4495 | 6480.2093 | 0.4618 | 681.955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -2.8871 | -17.3643 | 17.6061 | 8024.5438 | 9.4032 | 693.5187 | [5 empty] | 405.9748 | 427.2399 | 464.6432 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0024 | 6499.0733 | 682.5498 |  |  |  |  | 404.5983 | 426.6559 | 462.324 | [7 empty] | -0.279 | 0.3715 | 0.4663 | 6480.4018 | 0.4827 | 682.347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -2.9059 | -17.3696 | 17.6143 | 8023.8338 | 9.4007 | 693.9074 | [5 empty] | 407.0349 | 428.3557 | 465.8567 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0024 | 6499.0757 | 682.9365 |  |  |  |  | 406.5988 | 428.4608 | 464.9803 | [7 empty] | -0.1882 | 0.2223 | 0.2932 | 6488.5789 | 0.3092 | 682.9729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -2.9428 | -17.4052 | 17.6555 | 8025.1682 | 9.416 | 694.6328 | [5 empty] | 408.0966 | 429.473 | 467.072 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0024 | 6499.0781 | 683.3228 |  |  |  |  | 407.5832 | 429.2155 | 466.262 | [7 empty] | -0.0887 | 0.1187 | 0.1499 | 6493.3162 | 0.1575 | 683.2339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -2.9579 | -17.4243 | 17.6769 | 8025.7395 | 9.4204 | 695.0166 | [5 empty] | 409.1597 | 430.5919 | 468.2889 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0024 | 6499.0806 | 683.7086 |  |  |  |  | 408.7313 | 430.4436 | 467.7498 | [7 empty] | -0.1101 | 0.0912 | 0.146 | 6495.8029 | 0.1594 | 683.6575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -2.9745 | -17.4153 | 17.6708 | 8023.5905 | 9.4118 | 695.3901 | [5 empty] | 410.2244 | 431.7124 | 469.5077 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0024 | 6499.0829 | 684.0941 |  |  |  |  | 409.7634 | 431.6683 | 468.8459 | [7 empty] | -0.1579 | 0.1434 | 0.216 | 6493.3653 | 0.2337 | 684.0789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -2.9961 | -17.4489 | 17.7075 | 8026.0612 | 9.4203 | 695.7302 | [5 empty] | 411.2906 | 432.8345 | 470.7281 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0024 | 6499.0853 | 684.4791 |  |  |  |  | 410.8248 | 432.8175 | 470.226 | [7 empty] | -0.1834 | 0.1207 | 0.2231 | 6495.6059 | 0.2442 | 684.4733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -3.0134 | -17.4686 | 17.7299 | 8026.8838 | 9.424 | 696.091 | [5 empty] | 412.3582 | 433.9582 | 471.9503 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0023 | 6499.0877 | 684.8637 |  |  |  |  | 411.8682 | 433.9541 | 471.4941 | [7 empty] | -0.2041 | 0.1168 | 0.239 | 6496.4086 | 0.2615 | 684.8623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -3.0301 | -17.4903 | 17.7541 | 8027.8262 | 9.4289 | 696.461 | [5 empty] | 413.4274 | 435.0835 | 473.1742 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.09 | 685.2479 |  |  |  |  | 412.9692 | 435.133 | 472.9071 | [7 empty] | -0.2237 | 0.0935 | 0.2468 | 6498.5423 | 0.268 | 685.2649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -3.0522 | -17.5169 | 17.7841 | 8029.4654 | 9.4349 | 696.8292 | [5 empty] | 414.4982 | 436.2103 | 474.3998 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.0923 | 685.6317 |  |  |  |  | 414.1205 | 436.3841 | 474.4663 | [7 empty] | -0.2577 | 0.0587 | 0.2693 | 6501.8359 | 0.2846 | 685.6908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -3.0649 | -17.5596 | 17.8283 | 8032.4645 | 9.4494 | 697.18 | [5 empty] | 415.5704 | 437.3388 | 475.6272 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.0947 | 686.0151 |  |  |  |  | 415.043 | 437.5191 | 475.1896 | [7 empty] | -0.2957 | 0.1632 | 0.3415 | 6495.5064 | 0.3726 | 686.0763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -3.0829 | -17.586 | 17.8573 | 8033.9335 | 9.456 | 697.5454 | [5 empty] | 416.6441 | 438.4688 | 476.8563 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0023 | 6499.0971 | 686.3981 |  |  |  |  | 416.1129 | 438.6471 | 476.5906 | [7 empty] | -0.3098 | 0.1307 | 0.3405 | 6498.1275 | 0.3692 | 686.4585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -3.0806 | -17.5837 | 17.8547 | 8033.5884 | 9.4458 | 697.5537 | [5 empty] | 417.7194 | 439.6005 | 478.0871 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0023 | 6499.0994 | 686.7807 |  |  |  |  | 417.1401 | 439.8617 | 477.392 | [7 empty] | -0.3323 | 0.2345 | 0.4099 | 6491.4789 | 0.4456 | 686.8689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -3.0996 | -17.625 | 17.8986 | 8036.8048 | 9.4579 | 697.875 | [5 empty] | 418.7961 | 440.7337 | 479.3197 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.1016 | 687.1629 |  |  |  |  | 417.1531 | 439.8651 | 477.4019 | [7 empty] | -0.3279 | 0.2327 | 0.4052 | 6491.4896 | 0.4425 | 686.87 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -3.1228 | -17.6347 | 17.9122 | 8036.6813 | 9.4567 | 698.2608 | [5 empty] | 419.8744 | 441.8685 | 480.554 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.104 | 687.5446 |  |  |  |  | 418.7032 | 441.9002 | 480.1843 | [7 empty] | -0.5628 | 0.1507 | 0.5872 | 6503.1319 | 0.6211 | 687.5553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -3.1349 | -17.6508 | 17.9301 | 8036.8982 | 9.4601 | 698.6287 | [5 empty] | 420.9542 | 443.0049 | 481.79 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.1063 | 687.926 |  |  |  |  | 419.199 | 442.8405 | 481.5475 | [7 empty] | -0.7867 | 0.1122 | 0.7997 | 6511.4702 | 0.8196 | 687.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -3.1554 | -17.6641 | 17.9468 | 8037.1116 | 9.4609 | 699.0002 | [5 empty] | 422.0355 | 444.143 | 483.0278 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.1085 | 688.3069 |  |  |  |  | 422.1707 | 444.8736 | 480.379 | [7 empty] | -0.0054 | 0.6698 | 0.6677 | 6453.3774 | 0.5047 | 688.551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -3.1699 | -17.6826 | 17.9676 | 8037.8409 | 9.4641 | 699.33 | [5 empty] | 423.1183 | 445.2826 | 484.2673 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.1108 | 688.6875 |  |  |  |  | 422.138 | 444.8672 | 480.3411 | [7 empty] | -0.0163 | 0.6772 | 0.6753 | 6453.144 | 0.5147 | 688.5489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -3.19 | -17.6814 | 17.97 | 8036.3433 | 9.4597 | 699.7512 | [5 empty] | 424.2026 | 446.4238 | 485.5085 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.1131 | 689.0676 |  |  |  |  | 423.2468 | 446.0129 | 481.7838 | [7 empty] | -0.0215 | 0.6387 | 0.6371 | 6455.9515 | 0.4889 | 688.9309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -3.2165 | -17.699 | 17.992 | 8037.3105 | 9.4607 | 700.0983 | [5 empty] | 425.2885 | 447.5666 | 486.7515 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0022 | 6499.1153 | 689.4474 |  |  |  |  | 424.2368 | 447.0816 | 483.0805 | [7 empty] | -0.0445 | 0.6147 | 0.6145 | 6458.2085 | 0.4836 | 689.2863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -3.2268 | -17.7315 | 18.0257 | 8039.2452 | 9.4709 | 700.4337 | [5 empty] | 426.3759 | 448.711 | 487.9962 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0021 | 6499.1176 | 689.8267 |  |  |  |  | 425.4582 | 448.4216 | 484.7203 | [7 empty] | -0.0842 | 0.5833 | 0.588 | 6461.3906 | 0.4831 | 689.7309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -3.2453 | -17.7351 | 18.0326 | 8038.3319 | 9.4683 | 700.8226 | [5 empty] | 427.4647 | 449.857 | 489.2427 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.1198 | 690.2057 |  |  |  |  | 426.3615 | 449.408 | 485.8917 | [7 empty] | -0.1085 | 0.5666 | 0.5758 | 6463.1719 | 0.4863 | 690.0573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -3.2644 | -17.756 | 18.0566 | 8039.3937 | 9.472 | 701.1631 | [5 empty] | 428.5551 | 451.0046 | 490.4908 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.1221 | 690.5842 |  |  |  |  | 427.5722 | 450.7114 | 487.4968 | [7 empty] | -0.1364 | 0.533 | 0.5494 | 6466.1997 | 0.4802 | 690.4876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -3.2866 | -17.7693 | 18.0737 | 8039.8263 | 9.4718 | 701.4991 | [5 empty] | 429.6471 | 452.1538 | 491.7408 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.1243 | 690.9624 |  |  |  |  | 428.5829 | 451.8308 | 488.8097 | [7 empty] | -0.1697 | 0.518 | 0.5447 | 6468.0813 | 0.4927 | 690.8562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -3.3042 | -17.7815 | 18.0889 | 8039.9127 | 9.4723 | 701.8509 | [5 empty] | 430.7405 | 453.3045 | 492.9924 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.1266 | 691.3401 |  |  |  |  | 429.6807 | 453.0461 | 490.2917 | [7 empty] | -0.2097 | 0.4914 | 0.5344 | 6470.923 | 0.5035 | 691.2553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -3.3163 | -17.8074 | 18.1165 | 8041.1005 | 9.4801 | 702.2152 | [5 empty] | 431.8354 | 454.4569 | 494.2458 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.1287 | 691.7175 |  |  |  |  | 430.6619 | 454.0966 | 491.6136 | [7 empty] | -0.2316 | 0.4592 | 0.5147 | 6473.691 | 0.4984 | 691.5996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -3.3527 | -17.8584 | 18.1733 | 8044.0775 | 9.5013 | 702.8901 | [5 empty] | 432.9319 | 455.6109 | 495.5009 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.131 | 692.0944 |  |  |  |  | 431.7487 | 455.297 | 493.0296 | [7 empty] | -0.266 | 0.4417 | 0.5164 | 6475.7693 | 0.514 | 691.992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -3.3574 | -17.8547 | 18.1705 | 8043.5835 | 9.4908 | 702.9482 | [5 empty] | 434.0299 | 456.7665 | 496.7578 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.1332 | 692.471 |  |  |  |  | 432.8753 | 456.4818 | 494.5439 | [7 empty] | -0.2825 | 0.4 | 0.4909 | 6479.0408 | 0.5004 | 692.3783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -3.3712 | -17.87 | 18.1881 | 8043.8886 | 9.4931 | 703.2884 | [5 empty] | 435.1294 | 457.9236 | 498.0164 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.1353 | 692.8471 |  |  |  |  | 434.0169 | 457.6493 | 496.097 | [7 empty] | -0.2878 | 0.3463 | 0.4519 | 6482.8631 | 0.4708 | 692.758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -3.3097 | -17.8864 | 18.1929 | 8041.533 | 9.5103 | 703.6559 | [5 empty] | 436.2304 | 459.0824 | 499.2768 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.1376 | 693.2229 |  |  |  |  | 434.9001 | 458.7238 | 496.8479 | [7 empty] | -0.3229 | 0.4295 | 0.5387 | 6478.077 | 0.5529 | 693.1067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -3.2277 | -17.9203 | 18.2115 | 8038.4112 | 9.5468 | 704.3823 | [5 empty] | 437.333 | 460.2428 | 500.5388 | [5 empty] | 0.0048 | 0.002 | 6499.1398 | 693.5983 |  |  |  |  | 436.1359 | 460.0042 | 498.4633 | [7 empty] | -0.33 | 0.3874 | 0.5106 | 6481.1365 | 0.5323 | 693.5212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -3.2595 | -17.9044 | 18.2014 | 8037.8406 | 9.5253 | 704.4044 | [5 empty] | 438.4371 | 461.4048 | 501.8027 | [5 empty] | 0.0048 | 0.002 | 6499.1419 | 693.9733 |  |  |  |  | 436.9997 | 460.9768 | 499.0975 | [7 empty] | -0.3268 | 0.4668 | 0.571 | 6475.6767 | 0.5798 | 693.8353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -3.2878 | -17.9217 | 18.2236 | 8036.8101 | 9.5349 | 705.1577 | [5 empty] | 439.5427 | 462.5683 | 503.0682 | [5 empty] | 0.0047 | 0.002 | 6499.144 | 694.3479 |  |  |  |  | 438.1655 | 462.1973 | 500.7158 | [7 empty] | -0.3454 | 0.4134 | 0.5403 | 6479.7845 | 0.5616 | 694.2285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -3.3153 | -17.94 | 18.2466 | 8037.847 | 9.5363 | 705.5068 | [5 empty] | 440.6498 | 463.7335 | 504.3355 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0019 | 6499.1462 | 694.7221 |  |  |  |  | 439.1971 | 463.3085 | 502.0746 | [7 empty] | -0.368 | 0.3873 | 0.5361 | 6482.1364 | 0.5651 | 694.5857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -3.3197 | -17.9456 | 18.2528 | 8036.8185 | 9.5364 | 705.8564 | [5 empty] | 441.7584 | 464.9003 | 505.6046 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0019 | 6499.1484 | 695.0959 |  |  |  |  | 440.3213 | 464.4776 | 503.6421 | [7 empty] | -0.3834 | 0.3329 | 0.51 | 6486.2254 | 0.5462 | 694.9606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -3.3411 | -17.958 | 18.2689 | 8037.0554 | 9.5364 | 706.2061 | [5 empty] | 442.8685 | 466.0687 | 506.8754 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1504 | 695.4693 |  |  |  |  | 441.3708 | 465.5951 | 505.0947 | [7 empty] | -0.4067 | 0.2907 | 0.5025 | 6489.6761 | 0.5431 | 695.3181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -3.4573 | -17.891 | 18.2247 | 8032.2028 | 9.4878 | 706.6783 | [5 empty] | 443.9802 | 467.2387 | 508.1479 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1526 | 695.8424 |  |  |  |  | 442.5131 | 466.7674 | 506.6826 | [7 empty] | -0.4159 | 0.2326 | 0.4796 | 6493.8508 | 0.52 | 695.6922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -3.4715 | -17.924 | 18.2598 | 8034.34 | 9.4975 | 707.0001 | [5 empty] | 445.0934 | 468.4102 | 509.4222 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1547 | 696.215 |  |  |  |  | 443.0253 | 467.7658 | 508.1419 | [7 empty] | -0.654 | 0.1917 | 0.6853 | 6502.5123 | 0.7245 | 696.0102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -3.5694 | -17.8401 | 18.1965 | 8027.3526 | 9.445 | 707.4467 | [5 empty] | 446.2081 | 469.5834 | 510.6982 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0019 | 6499.1568 | 696.5873 |  |  |  |  | 444.6286 | 469.786 | 511.1759 | [7 empty] | -0.867 | 0.0611 | 0.8735 | 6516.6525 | 0.8726 | 696.6515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -3.5902 | -17.8481 | 18.2083 | 8027.2754 | 9.4429 | 707.7679 | [5 empty] | 447.3244 | 470.7582 | 511.976 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0019 | 6499.1589 | 696.9592 |  |  |  |  | 444.5948 | 469.762 | 511.0868 | [7 empty] | -0.8676 | 0.073 | 0.875 | 6515.8595 | 0.8789 | 696.6439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -3.6042 | -17.911 | 18.2727 | 8032.1386 | 9.4663 | 708.123 | [5 empty] | 448.4421 | 471.9346 | 513.2555 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0018 | 6499.161 | 697.3307 |  |  |  |  | 447.7736 | 471.93 | 509.8019 | [7 empty] | -0.056 | 0.6531 | 0.6541 | 6456.7799 | 0.5157 | 697.3292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -3.6298 | -17.9709 | 18.3365 | 8037.0095 | 9.4871 | 708.4996 | [5 empty] | 449.5614 | 473.1126 | 514.5367 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.1631 | 697.7018 |  |  |  |  | 448.8041 | 473.0513 | 511.1835 | [7 empty] | -0.0848 | 0.6255 | 0.63 | 6459.3688 | 0.5121 | 697.6825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -3.6481 | -17.987 | 18.3559 | 8037.5448 | 9.4892 | 708.8369 | [5 empty] | 450.6822 | 474.2922 | 515.8197 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.1652 | 698.0725 |  |  |  |  | 450.2114 | 474.3502 | 512.7291 | [7 empty] | -0.0118 | 0.5907 | 0.5891 | 6459.963 | 0.4462 | 698.0907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -3.6591 | -17.9401 | 18.3121 | 8031.8681 | 9.4647 | 709.1398 | [5 empty] | 451.8046 | 475.4734 | 517.1044 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.1673 | 698.4429 |  |  |  |  | 451.3634 | 475.5537 | 514.2247 | [7 empty] | -0.0216 | 0.5563 | 0.5551 | 6462.5421 | 0.4258 | 698.468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -3.6753 | -18.0029 | 18.3769 | 8036.9606 | 9.487 | 709.46 | [5 empty] | 452.9284 | 476.6562 | 518.3909 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1693 | 698.8128 |  |  |  |  | 452.4692 | 476.7277 | 515.7516 | [7 empty] | -0.0449 | 0.5119 | 0.5125 | 6466.1098 | 0.4057 | 698.8352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -3.6916 | -17.897 | 18.2764 | 8025.533 | 9.4373 | 709.8101 | [5 empty] | 454.0538 | 477.8406 | 519.6792 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1714 | 699.1824 |  |  |  |  | 453.5513 | 477.8865 | 517.1734 | [7 empty] | -0.0658 | 0.4838 | 0.4871 | 6468.5287 | 0.3973 | 699.1967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -3.7119 | -17.9066 | 18.2898 | 8025.1737 | 9.4379 | 710.2162 | [5 empty] | 455.1807 | 479.0266 | 520.9691 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1735 | 699.5516 |  |  |  |  | 454.5522 | 478.985 | 518.5606 | [7 empty] | -0.1005 | 0.4518 | 0.462 | 6471.5362 | 0.3958 | 699.5387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -3.6428 | -18.0024 | 18.3699 | 8030.7172 | 9.4877 | 710.4942 | [5 empty] | 456.3092 | 480.2142 | 522.2609 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0017 | 6499.1755 | 699.9204 |  |  |  |  | 455.5845 | 480.1595 | 519.4688 | [7 empty] | -0.1127 | 0.5209 | 0.5321 | 6467.2487 | 0.4534 | 699.9035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -3.658 | -18.0149 | 18.385 | 8030.5768 | 9.4898 | 710.8747 | [5 empty] | 457.4391 | 481.4035 | 523.5543 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0017 | 6499.1775 | 700.2889 |  |  |  |  | 456.7288 | 481.3441 | 521.0941 | [7 empty] | -0.1286 | 0.4599 | 0.477 | 6471.7315 | 0.4204 | 700.2705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -3.5718 | -18.1239 | 18.475 | 8036.9154 | 9.5479 | 711.1282 | [5 empty] | 458.5706 | 482.5943 | 524.8495 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0017 | 6499.1795 | 700.6569 |  |  |  |  | 457.7044 | 482.4388 | 522.0457 | [7 empty] | -0.1414 | 0.5049 | 0.5238 | 6469.0661 | 0.4611 | 700.6089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -3.6053 | -18.1334 | 18.4908 | 8037.2326 | 9.5451 | 711.4836 | [5 empty] | 459.7036 | 483.7867 | 526.1465 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0017 | 6499.1816 | 701.0246 |  |  |  |  | 458.8247 | 483.6698 | 523.592 | [7 empty] | -0.1798 | 0.4707 | 0.5037 | 6472.3032 | 0.4644 | 700.9886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -3.635 | -18.1639 | 18.5266 | 8037.5073 | 9.5606 | 712.2348 | [5 empty] | 460.8382 | 484.9808 | 527.4452 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0017 | 6499.1836 | 701.3919 |  |  |  |  | 459.2803 | 484.4993 | 525.1412 | [7 empty] | -0.3844 | 0.3765 | 0.5398 | 6483.5525 | 0.571 | 701.2439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -3.6566 | -18.1996 | 18.5657 | 8039.9156 | 9.5712 | 712.5933 | [5 empty] | 461.9742 | 486.1764 | 528.7457 | [5 empty] | 0.004 | 0.0017 | 6499.1855 | 701.7589 |  |  |  |  | 462.4535 | 486.5605 | 525.3183 | [7 empty] | 0.3408 | 0.6649 | 0.7438 | 6446.9731 | 0.4392 | 701.8765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -3.674 | -18.2221 | 18.5912 | 8040.9242 | 9.5768 | 712.9508 | [5 empty] | 463.1118 | 487.3737 | 530.0479 | [5 empty] | 0.004 | 0.0017 | 6499.1876 | 702.1254 |  |  |  |  | 462.4139 | 486.5227 | 525.2482 | [7 empty] | 0.3412 | 0.6702 | 0.7488 | 6446.6117 | 0.4436 | 701.865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -3.6661 | -18.2155 | 18.5832 | 8040.0508 | 9.5661 | 712.9436 | [5 empty] | 464.251 | 488.5726 | 531.3518 | [5 empty] | 0.004 | 0.0016 | 6499.1896 | 702.4916 |  |  |  |  | 463.5395 | 487.7762 | 526.9216 | [7 empty] | 0.2871 | 0.6189 | 0.6791 | 6451.3447 | 0.4053 | 702.2484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -3.6875 | -18.1018 | 18.476 | 8028.1682 | 9.5123 | 713.287 | [5 empty] | 465.3916 | 489.773 | 532.6575 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1916 | 702.8574 |  |  |  |  | 464.7397 | 488.9737 | 528.5114 | [7 empty] | 0.2948 | 0.5644 | 0.6335 | 6454.8001 | 0.3756 | 702.6139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -3.7138 | -18.1047 | 18.484 | 8027.5337 | 9.5084 | 713.6557 | [5 empty] | 466.5338 | 490.9751 | 533.965 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1935 | 703.2228 |  |  |  |  | 465.8439 | 490.1476 | 529.9907 | [7 empty] | 0.2742 | 0.5291 | 0.5927 | 6457.666 | 0.352 | 702.9714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -3.7303 | -18.0071 | 18.3918 | 8017.2006 | 9.4618 | 713.9763 | [5 empty] | 467.6775 | 492.1788 | 535.2742 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1955 | 703.5879 |  |  |  |  | 467.0413 | 491.445 | 530.9421 | [7 empty] | 0.2909 | 0.61 | 0.6726 | 6451.985 | 0.4002 | 703.3655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -3.7749 | -18.1284 | 18.5196 | 8028.489 | 9.506 | 714.3526 | [5 empty] | 468.8228 | 493.3841 | 536.5851 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.1975 | 703.9526 |  |  |  |  | 468.2039 | 492.6199 | 532.4963 | [7 empty] | 0.2918 | 0.5586 | 0.627 | 6455.3875 | 0.3714 | 703.7215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -3.8459 | -18.1131 | 18.5192 | 8028.0168 | 9.4855 | 714.6421 | [5 empty] | 469.9695 | 494.5911 | 537.8978 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.1994 | 704.3169 |  |  |  |  | 469.2286 | 493.7214 | 533.317 | [7 empty] | 0.3088 | 0.6243 | 0.6934 | 6450.7018 | 0.4117 | 704.0545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -3.8903 | -18.2182 | 18.6313 | 8037.5416 | 9.5237 | 715.0603 | [5 empty] | 471.1178 | 495.7996 | 539.2123 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.2014 | 704.6809 |  |  |  |  | 470.7509 | 495.5852 | 535.2131 | [7 empty] | 0.2017 | 0.6597 | 0.6873 | 6451.004 | 0.4286 | 704.6164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -3.9909 | -18.204 | 18.6387 | 8038.2095 | 9.4995 | 715.3431 | [5 empty] | 472.2677 | 497.0097 | 540.5285 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2033 | 705.0445 |  |  |  |  | 471.838 | 496.7063 | 536.7186 | [7 empty] | 0.1907 | 0.6083 | 0.6349 | 6454.6799 | 0.395 | 704.9534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -4.0176 | -18.2213 | 18.6613 | 8038.1768 | 9.5054 | 715.8707 | [5 empty] | 473.419 | 498.2215 | 541.8465 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2052 | 705.4077 |  |  |  |  | 473.1195 | 498.2779 | 538.2987 | [7 empty] | 0.1014 | 0.6414 | 0.6473 | 6454.692 | 0.4361 | 705.4246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -4.0217 | -18.2236 | 18.6644 | 8038.5636 | 9.497 | 715.8651 | [5 empty] | 474.5719 | 499.4348 | 543.1662 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2072 | 705.7705 |  |  |  |  | 474.2929 | 499.4934 | 539.9144 | [7 empty] | 0.0885 | 0.589 | 0.5936 | 6458.4729 | 0.4021 | 705.788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -4.0284 | -18.2464 | 18.6881 | 8039.7308 | 9.5025 | 716.1174 | [5 empty] | 475.7263 | 500.6498 | 544.4877 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.2091 | 706.133 |  |  |  |  | 475.424 | 500.6764 | 541.4066 | [7 empty] | 0.0767 | 0.5525 | 0.5559 | 6461.1793 | 0.3794 | 706.1409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -3.924 | -18.2607 | 18.6798 | 8034.7281 | 9.5282 | 716.6945 | [5 empty] | 476.8823 | 501.8664 | 545.8109 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.211 | 706.4951 |  |  |  |  | 476.5086 | 501.8738 | 542.4399 | [7 empty] | 0.0714 | 0.6008 | 0.6031 | 6458.185 | 0.4162 | 706.4973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -3.8265 | -18.2711 | 18.6697 | 8029.7672 | 9.551 | 717.2399 | [5 empty] | 478.0398 | 503.0846 | 547.1359 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.2129 | 706.8569 |  |  |  |  | 477.6341 | 502.9717 | 543.952 | [7 empty] | 0.0864 | 0.541 | 0.5458 | 6461.7735 | 0.3678 | 706.8234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -3.8454 | -18.2998 | 18.7016 | 8030.5975 | 9.5627 | 717.7577 | [5 empty] | 479.1988 | 504.3044 | 548.4626 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0015 | 6499.2148 | 707.2182 |  |  |  |  | 478.6814 | 504.1283 | 544.796 | [7 empty] | 0.0922 | 0.6138 | 0.6187 | 6456.9147 | 0.4187 | 707.1661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -3.8636 | -18.3088 | 18.7142 | 8030.8138 | 9.5605 | 718.0153 | [5 empty] | 480.3594 | 505.5258 | 549.7911 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0014 | 6499.2168 | 707.5793 |  |  |  |  | 479.675 | 505.2132 | 546.2072 | [7 empty] | 0.0583 | 0.5757 | 0.5768 | 6460.24 | 0.4027 | 707.4869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -3.8887 | -18.2931 | 18.7039 | 8027.6778 | 9.5521 | 718.5262 | [5 empty] | 481.5214 | 506.7488 | 551.1213 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0014 | 6499.2186 | 707.9399 |  |  |  |  | 480.597 | 506.3651 | 547.8763 | [7 empty] | -0.051 | 0.5138 | 0.5153 | 6466.9051 | 0.4092 | 707.8269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -3.9051 | -18.3068 | 18.7208 | 8028.3288 | 9.552 | 718.7735 | [5 empty] | 482.6851 | 507.9735 | 552.4533 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2205 | 708.3002 |  |  |  |  | 481.8623 | 507.8909 | 549.4449 | [7 empty] | -0.1291 | 0.5388 | 0.5534 | 6467.1692 | 0.4751 | 708.2759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -4.0649 | -18.3186 | 18.7663 | 8032.5751 | 9.5339 | 719.2323 | [5 empty] | 483.8502 | 509.1998 | 553.7871 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2224 | 708.6601 |  |  |  |  | 482.5146 | 508.4824 | 550.8668 | [7 empty] | -0.1434 | 0.4012 | 0.4258 | 6476.5043 | 0.3892 | 708.4497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -4.0882 | -18.3192 | 18.7719 | 8032.1427 | 9.5276 | 719.4925 | [5 empty] | 485.0169 | 510.4276 | 555.1226 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2243 | 709.0197 |  |  |  |  | 484.564 | 510.5866 | 552.3703 | [7 empty] | -0.0641 | 0.5302 | 0.5331 | 6466.2535 | 0.4282 | 709.0662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -4.2308 | -18.3564 | 18.8398 | 8038.5101 | 9.5226 | 719.8875 | [5 empty] | 486.1851 | 511.6571 | 556.4598 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0014 | 6499.2261 | 709.3789 |  |  |  |  | 486.0627 | 511.9897 | 553.997 | [7 empty] | 0.0045 | 0.503 | 0.5016 | 6466.4396 | 0.3719 | 709.4759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -4.2397 | -18.3646 | 18.8497 | 8038.5461 | 9.5206 | 720.098 | [5 empty] | 487.3549 | 512.8882 | 557.7988 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0014 | 6499.228 | 709.7377 |  |  |  |  | 487.0307 | 513.2141 | 555.476 | [7 empty] | -0.0952 | 0.4884 | 0.4969 | 6469.7738 | 0.4169 | 709.8326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -4.2649 | -18.3827 | 18.873 | 8038.8914 | 9.5258 | 720.5489 | [5 empty] | 488.5262 | 514.121 | 559.1396 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0013 | 6499.2298 | 710.0962 |  |  |  |  | 489.2246 | 514.8447 | 561.145 | [7 empty] | -0.0783 | -0.204 | 0.221 | 6514.6452 | 0.137 | 710.3063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -4.2785 | -18.3921 | 18.8852 | 8039.0184 | 9.5246 | 720.7971 | [5 empty] | 489.699 | 515.3553 | 560.4822 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.2316 | 710.4544 |  |  |  |  | 489.2397 | 514.8677 | 561.1716 | [7 empty] | -0.0815 | -0.2039 | 0.222 | 6514.7131 | 0.1352 | 710.313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -4.3167 | -18.4036 | 18.9051 | 8039.1341 | 9.5255 | 721.2578 | [5 empty] | 490.8734 | 516.5913 | 561.8264 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.2335 | 710.8121 |  |  |  |  | 490.2425 | 516.0505 | 562.764 | [7 empty] | -0.1581 | -0.2481 | 0.2971 | 6519.4345 | 0.1769 | 710.6557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -4.3226 | -18.4244 | 18.9267 | 8040.2462 | 9.5295 | 721.4709 | [5 empty] | 492.0493 | 517.8288 | 563.1725 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.2354 | 711.1695 |  |  |  |  | 493.5829 | 518.3461 | 561.5141 | [7 empty] | 0.6327 | 0.3152 | 0.7034 | 6463.9702 | 0.5397 | 711.3187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -4.342 | -18.4524 | 18.9583 | 8041.4349 | 9.5392 | 721.8969 | [5 empty] | 493.2267 | 519.068 | 564.5203 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.2371 | 711.5266 |  |  |  |  | 494.5682 | 519.5569 | 563.0773 | [7 empty] | 0.5395 | 0.2827 | 0.6058 | 6468.2904 | 0.4596 | 711.6672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -4.3587 | -18.4772 | 18.9863 | 8043.2105 | 9.5437 | 722.1245 | [5 empty] | 494.4057 | 520.3088 | 565.8699 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.239 | 711.8833 |  |  |  |  | 495.49 | 520.6884 | 564.5144 | [7 empty] | 0.4549 | 0.2564 | 0.5189 | 6472.0108 | 0.3866 | 711.9922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -4.3858 | -18.5282 | 19.0422 | 8046.7933 | 9.5623 | 722.5574 | [5 empty] | 495.5862 | 521.5512 | 567.2212 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.2408 | 712.2396 |  |  |  |  | 496.4227 | 521.8212 | 566.059 | [7 empty] | 0.3674 | 0.2119 | 0.4208 | 6476.9717 | 0.3119 | 712.317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -4.3947 | -18.5514 | 19.0667 | 8048.1352 | 9.5672 | 722.7869 | [5 empty] | 496.7682 | 522.7953 | 568.5743 | [5 empty] | 0.003 | 0.0013 | 6499.2426 | 712.5956 |  |  |  |  | 497.7906 | 523.1539 | 567.5544 | [7 empty] | 0.4094 | 0.1982 | 0.4516 | 6476.8882 | 0.3504 | 712.6981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -4.4086 | -18.4289 | 18.9508 | 8034.9997 | 9.5146 | 723.2168 | [5 empty] | 497.9518 | 524.041 | 569.9291 | [5 empty] | 0.003 | 0.0012 | 6499.2444 | 712.9513 |  |  |  |  | 498.7394 | 524.3923 | 568.9824 | [7 empty] | 0.3005 | 0.1971 | 0.3562 | 6479.5403 | 0.2548 | 713.0514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -4.4307 | -18.4315 | 18.9584 | 8034.7505 | 9.5096 | 723.4678 | [5 empty] | 499.1369 | 525.2882 | 571.2857 | [5 empty] | 0.003 | 0.0012 | 6499.2462 | 713.3065 |  |  |  |  | 500.1652 | 525.7825 | 570.7343 | [7 empty] | 0.3303 | 0.1511 | 0.36 | 6481.8336 | 0.2841 | 713.4471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -4.4566 | -18.2887 | 18.8258 | 8020.0452 | 9.4475 | 723.9286 | [5 empty] | 500.3236 | 526.5371 | 572.6441 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.248 | 713.6615 |  |  |  |  | 501.009 | 526.837 | 571.58 | [7 empty] | 0.28 | 0.2096 | 0.3467 | 6479.2476 | 0.2382 | 713.7466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -4.4611 | -18.3034 | 18.841 | 8020.5091 | 9.4493 | 724.1464 | [5 empty] | 501.5118 | 527.7876 | 574.0042 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.2498 | 714.0161 |  |  |  |  | 502.4783 | 528.5914 | 573.233 | [7 empty] | 0.2087 | 0.2624 | 0.3325 | 6477.5451 | 0.203 | 714.2435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -4.4902 | -18.3153 | 18.8595 | 8020.315 | 9.4522 | 724.6163 | [5 empty] | 502.7015 | 529.0398 | 575.3661 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.2516 | 714.3703 |  |  |  |  | 502.4552 | 528.549 | 573.2079 | [7 empty] | 0.215 | 0.2579 | 0.333 | 6477.6842 | 0.2031 | 714.2315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -4.5002 | -18.3306 | 18.8768 | 8021.0029 | 9.4537 | 724.8385 | [5 empty] | 503.8928 | 530.2935 | 576.7298 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0012 | 6499.2533 | 714.7242 |  |  |  |  | 504.5172 | 530.5563 | 575.6688 | [7 empty] | 0.2642 | 0.2029 | 0.3302 | 6480.1051 | 0.225 | 714.7982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -4.5253 | -18.3456 | 18.8973 | 8021.0871 | 9.4578 | 725.282 | [5 empty] | 505.0856 | 531.5489 | 578.0952 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0012 | 6499.255 | 715.0777 |  |  |  |  | 504.92 | 531.238 | 577.1134 | [7 empty] | 0.1056 | 0.1002 | 0.1427 | 6490.446 | 0.0923 | 714.9902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -4.5617 | -18.3803 | 18.9397 | 8022.2731 | 9.4737 | 725.9513 | [5 empty] | 506.28 | 532.8059 | 579.4624 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0011 | 6499.2568 | 715.4309 |  |  |  |  | 505.8531 | 532.6968 | 580.2372 | [7 empty] | -0.2033 | -0.1282 | 0.2433 | 6512.4715 | 0.1766 | 715.4002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -4.5722 | -18.386 | 18.9477 | 8022.1057 | 9.471 | 726.1683 | [5 empty] | 507.4759 | 534.0645 | 580.8313 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.2585 | 715.7837 |  |  |  |  | 505.8324 | 532.6936 | 580.2314 | [7 empty] | -0.211 | -0.1269 | 0.2491 | 6512.5646 | 0.1918 | 715.3993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -4.6044 | -18.3982 | 18.9673 | 8022.156 | 9.4732 | 726.6112 | [5 empty] | 508.6733 | 535.3248 | 582.202 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.2603 | 716.1362 |  |  |  |  | 509.0962 | 535.3188 | 579.0899 | [7 empty] | 0.4087 | 0.488 | 0.634 | 6458.5798 | 0.3835 | 716.1345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -4.625 | -18.5445 | 19.1142 | 8035.2313 | 9.5285 | 726.8502 | [5 empty] | 509.8723 | 536.5867 | 583.5745 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.262 | 716.4883 |  |  |  |  | 510.393 | 536.403 | 580.469 | [7 empty] | 0.5128 | 0.4399 | 0.6729 | 6459.2634 | 0.4411 | 716.4371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -4.6464 | -18.5617 | 19.1361 | 8035.5733 | 9.5332 | 727.2521 | [5 empty] | 511.0728 | 537.8501 | 584.9488 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2638 | 716.8401 |  |  |  |  | 511.2599 | 537.975 | 580.7004 | [7 empty] | 0.3364 | 0.7159 | 0.7889 | 6445.8483 | 0.465 | 716.8748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -4.648 | -18.5664 | 19.1411 | 8035.9969 | 9.5271 | 727.2674 | [5 empty] | 512.2749 | 539.1153 | 586.3248 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2655 | 717.1915 |  |  |  |  | 512.5837 | 539.0568 | 582.2283 | [7 empty] | 0.4427 | 0.6413 | 0.7769 | 6448.1685 | 0.457 | 717.1753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -4.6639 | -18.6918 | 19.2665 | 8047.0505 | 9.5739 | 727.4927 | [5 empty] | 513.4785 | 540.382 | 587.7025 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2672 | 717.5426 |  |  |  |  | 513.6613 | 540.6595 | 583.839 | [7 empty] | 0.2542 | 0.6861 | 0.7297 | 6449.736 | 0.4412 | 717.6194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -4.6886 | -18.6905 | 19.2712 | 8045.6468 | 9.5711 | 727.9198 | [5 empty] | 514.6837 | 541.6503 | 589.0821 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0011 | 6499.2689 | 717.8934 |  |  |  |  | 515.0283 | 541.8195 | 585.4997 | [7 empty] | 0.3432 | 0.6055 | 0.6939 | 6452.8256 | 0.4057 | 717.9401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -4.6244 | -18.6776 | 19.2432 | 8039.1724 | 9.5791 | 728.5696 | [5 empty] | 515.8903 | 542.9203 | 590.4633 | [5 empty] | 0.0025 | 0.001 | 6499.2706 | 718.2438 |  |  |  |  | 516.0197 | 543.2343 | 587.0335 | [7 empty] | 0.1875 | 0.6246 | 0.6504 | 6455.2558 | 0.4044 | 718.3303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -4.5614 | -18.6869 | 19.2372 | 8035.0257 | 9.5956 | 729.1744 | [5 empty] | 517.0986 | 544.1919 | 591.8464 | [5 empty] | 0.0025 | 0.001 | 6499.2723 | 718.5938 |  |  |  |  | 517.286 | 544.2786 | 588.5232 | [7 empty] | 0.2835 | 0.5513 | 0.6179 | 6457.715 | 0.3626 | 718.6177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -4.5479 | -18.7046 | 19.2511 | 8036.2776 | 9.5961 | 729.1616 | [5 empty] | 518.3084 | 545.4652 | 593.2312 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.274 | 718.9436 |  |  |  |  | 518.1492 | 545.6561 | 589.3604 | [7 empty] | 0.1326 | 0.6821 | 0.6934 | 6452.955 | 0.4542 | 718.9959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -4.666 | -18.6002 | 19.1781 | 8028.8794 | 9.5366 | 729.5001 | [5 empty] | 519.5197 | 546.74 | 594.6178 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2757 | 719.2929 |  |  |  |  | 519.5074 | 546.7933 | 591.0443 | [7 empty] | 0.2236 | 0.5936 | 0.6325 | 6456.4936 | 0.3818 | 719.3075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -4.6993 | -18.6263 | 19.2115 | 8030.4531 | 9.5436 | 729.8949 | [5 empty] | 520.7325 | 548.0165 | 596.0062 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2774 | 719.642 |  |  |  |  | 520.3779 | 548.1814 | 591.8477 | [7 empty] | 0.0751 | 0.7315 | 0.7341 | 6451.2453 | 0.5074 | 719.687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -4.8107 | -18.5358 | 19.1515 | 8024.262 | 9.4912 | 730.2087 | [5 empty] | 521.947 | 549.2946 | 597.3963 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2791 | 719.9907 |  |  |  |  | 521.632 | 549.2319 | 593.2873 | [7 empty] | 0.1667 | 0.6687 | 0.6876 | 6453.1385 | 0.4372 | 719.9736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -4.8342 | -18.558 | 19.1788 | 8025.3101 | 9.4972 | 730.5713 | [5 empty] | 523.1629 | 550.5743 | 598.7882 | [5 empty] | 0.0023 | 0.001 | 6499.2808 | 720.339 |  |  |  |  | 523.1149 | 550.8792 | 595.0303 | [7 empty] | 0.1337 | 0.6797 | 0.6914 | 6453.2506 | 0.4521 | 720.4219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -4.7573 | -18.5597 | 19.1612 | 8021.7762 | 9.5039 | 730.8202 | [5 empty] | 524.3804 | 551.8557 | 600.1819 | [5 empty] | 0.0023 | 0.0009 | 6499.2825 | 720.687 |  |  |  |  | 524.2459 | 551.8359 | 596.4623 | [7 empty] | 0.2038 | 0.6038 | 0.6357 | 6456.4565 | 0.3887 | 720.6817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -4.7721 | -18.6139 | 19.2173 | 8025.4418 | 9.5243 | 731.1881 | [5 empty] | 525.5995 | 553.1387 | 601.5774 | [5 empty] | 0.0023 | 0.0009 | 6499.2841 | 721.0347 |  |  |  |  | 525.6899 | 553.4971 | 598.3107 | [7 empty] | 0.1419 | 0.6032 | 0.6183 | 6457.9595 | 0.3964 | 721.1317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -4.6582 | -18.6118 | 19.1873 | 8020.434 | 9.5339 | 731.4208 | [5 empty] | 526.82 | 554.4233 | 602.9746 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2857 | 721.382 |  |  |  |  | 526.8529 | 554.4477 | 599.7711 | [7 empty] | 0.2258 | 0.52 | 0.5652 | 6461.3046 | 0.3358 | 721.3886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -4.6932 | -18.6315 | 19.2149 | 8021.2918 | 9.5388 | 731.8544 | [5 empty] | 528.0422 | 555.7095 | 604.3735 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2874 | 721.729 |  |  |  |  | 527.79 | 555.8654 | 601.2631 | [7 empty] | 0.0507 | 0.5491 | 0.5504 | 6463.513 | 0.3838 | 721.771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -4.7112 | -18.7843 | 19.3675 | 8034.7136 | 9.5969 | 732.0883 | [5 empty] | 529.2659 | 556.9974 | 605.7743 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2891 | 722.0757 |  |  |  |  | 528.963 | 556.8726 | 602.7576 | [7 empty] | 0.1173 | 0.4729 | 0.4859 | 6466.8093 | 0.3098 | 722.0422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -4.7268 | -18.7821 | 19.3691 | 8033.0055 | 9.5947 | 732.5038 | [5 empty] | 530.4911 | 558.2869 | 607.1768 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.2907 | 722.422 |  |  |  |  | 530.025 | 558.4512 | 604.4427 | [7 empty] | -0.0705 | 0.5006 | 0.5049 | 6469.3991 | 0.408 | 722.4661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -4.7545 | -18.9068 | 19.4968 | 8044.1864 | 9.6398 | 732.7348 | [5 empty] | 531.7179 | 559.578 | 608.5811 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.2923 | 722.768 |  |  |  |  | 530.15 | 559.0258 | 604.3713 | [7 empty] | -0.2057 | 0.6343 | 0.6666 | 6464.0986 | 0.5912 | 722.6201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -4.7867 | -18.9026 | 19.5006 | 8042.954 | 9.6342 | 733.1224 | [5 empty] | 532.9462 | 560.8707 | 609.9872 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.2939 | 723.1137 |  |  |  |  | 531.5379 | 560.6959 | 605.9783 | [7 empty] | -0.2773 | 0.6773 | 0.7318 | 6463.0773 | 0.6713 | 723.067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -4.9058 | -18.8033 | 19.4341 | 8036.1614 | 9.5781 | 733.4485 | [5 empty] | 534.1761 | 562.1651 | 611.395 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.2956 | 723.459 |  |  |  |  | 532.7458 | 561.7519 | 607.4849 | [7 empty] | -0.2128 | 0.6084 | 0.6444 | 6465.9509 | 0.5779 | 723.3489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -4.9352 | -18.8181 | 19.4558 | 8036.6497 | 9.5806 | 733.8213 | [5 empty] | 535.4075 | 563.4611 | 612.8046 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.2972 | 723.804 |  |  |  |  | 534.1221 | 563.374 | 609.0548 | [7 empty] | -0.2705 | 0.647 | 0.7013 | 6464.8807 | 0.6456 | 723.7808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -5.0481 | -18.7197 | 19.3897 | 8029.8389 | 9.5263 | 734.1311 | [5 empty] | 536.6405 | 564.7587 | 614.216 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.2988 | 724.1487 |  |  |  |  | 535.4434 | 564.4659 | 610.6379 | [7 empty] | -0.1745 | 0.5682 | 0.5942 | 6467.6571 | 0.5231 | 724.071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -5.0686 | -18.7166 | 19.3921 | 8028.4018 | 9.5228 | 734.5094 | [5 empty] | 537.875 | 566.058 | 615.6291 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3005 | 724.493 |  |  |  |  | 536.8282 | 566.0613 | 612.0878 | [7 empty] | -0.2115 | 0.6195 | 0.6545 | 6465.3232 | 0.5842 | 724.4938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -5.0053 | -18.822 | 19.4774 | 8034.8228 | 9.5697 | 734.7385 | [5 empty] | 539.111 | 567.3589 | 617.0441 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.302 | 724.837 |  |  |  |  | 537.7363 | 566.9626 | 613.6319 | [7 empty] | -0.2268 | 0.5266 | 0.5734 | 6471.4999 | 0.532 | 724.7323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -5.0187 | -18.8369 | 19.4952 | 8035.0386 | 9.5732 | 735.0628 | [5 empty] | 540.3487 | 568.6614 | 618.4607 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3036 | 725.1806 |  |  |  |  | 539.1356 | 568.545 | 615.1285 | [7 empty] | -0.2562 | 0.5668 | 0.6221 | 6469.6858 | 0.5807 | 725.1499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -4.9427 | -18.9415 | 19.577 | 8041.0067 | 9.6214 | 735.2871 | [5 empty] | 541.5878 | 569.9656 | 619.8792 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3053 | 725.524 |  |  |  |  | 540.0569 | 569.5067 | 616.6264 | [7 empty] | -0.2829 | 0.4942 | 0.5697 | 6474.8436 | 0.5533 | 725.4032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -4.9681 | -18.9611 | 19.6024 | 8041.9653 | 9.6257 | 735.6251 | [5 empty] | 542.8285 | 571.2714 | 621.2995 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0008 | 6499.3068 | 725.867 |  |  |  |  | 541.3729 | 571.0114 | 618.1986 | [7 empty] | -0.3267 | 0.5096 | 0.6057 | 6474.9054 | 0.5978 | 725.7987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -4.9821 | -18.8619 | 19.51 | 8031.9204 | 9.5819 | 735.9348 | [5 empty] | 544.0708 | 572.5788 | 622.7215 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0007 | 6499.3084 | 726.2096 |  |  |  |  | 542.1767 | 571.8499 | 619.6182 | [7 empty] | -0.3573 | 0.4286 | 0.5586 | 6480.6702 | 0.5726 | 726.0187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -5.0039 | -18.8693 | 19.5227 | 8031.6394 | 9.5818 | 736.2765 | [5 empty] | 545.3146 | 573.8878 | 624.1453 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0007 | 6499.31 | 726.552 |  |  |  |  | 543.545 | 573.4139 | 621.226 | [7 empty] | -0.4007 | 0.4488 | 0.6023 | 6480.4166 | 0.621 | 726.4281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -5.0228 | -18.7775 | 19.4388 | 8022.4057 | 9.5408 | 736.5992 | [5 empty] | 546.56 | 575.1985 | 625.5708 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3115 | 726.894 |  |  |  |  | 545.6898 | 575.75 | 624.3711 | [7 empty] | -0.4716 | 0.3565 | 0.5922 | 6487.8096 | 0.6291 | 727.0377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -5.0463 | -18.8146 | 19.4807 | 8024.7698 | 9.5531 | 736.9594 | [5 empty] | 547.8069 | 576.5108 | 626.9982 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3131 | 727.2357 |  |  |  |  | 546.8179 | 576.6791 | 626.0103 | [7 empty] | -0.4086 | 0.2446 | 0.4773 | 6493.378 | 0.5107 | 727.2794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -5.0699 | -18.865 | 19.5355 | 8026.7152 | 9.5777 | 737.658 | [5 empty] | 549.0554 | 577.8248 | 628.4273 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3146 | 727.577 |  |  |  |  | 548.1249 | 578.1703 | 627.6284 | [7 empty] | -0.4543 | 0.2506 | 0.52 | 6494.0503 | 0.5558 | 727.6667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -5.1015 | -18.8845 | 19.5625 | 8027.7239 | 9.582 | 738.0224 | [5 empty] | 550.3054 | 579.1404 | 629.8582 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0007 | 6499.3163 | 727.9181 |  |  |  |  | 549.3622 | 579.5559 | 629.1221 | [7 empty] | -0.4864 | 0.2564 | 0.5509 | 6494.4178 | 0.5882 | 728.0256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -5.1038 | -18.8898 | 19.5682 | 8028.311 | 9.5761 | 738.0147 | [5 empty] | 551.557 | 580.4576 | 631.2909 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0007 | 6499.3178 | 728.2588 |  |  |  |  | 550.6135 | 581.0036 | 630.697 | [7 empty] | -0.5382 | 0.2624 | 0.5999 | 6495.2211 | 0.639 | 728.3998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -5.1222 | -18.8692 | 19.5531 | 8025.3399 | 9.5653 | 738.3698 | [5 empty] | 552.8101 | 581.7764 | 632.7253 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0007 | 6499.3194 | 728.5991 |  |  |  |  | 551.2266 | 582.2004 | 632.3793 | [7 empty] | -0.7839 | 0.2299 | 0.8182 | 6502.8153 | 0.8514 | 728.7084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -5.1638 | -18.862 | 19.5571 | 8024.3335 | 9.5575 | 738.7223 | [5 empty] | 554.0648 | 583.0969 | 634.1616 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3208 | 728.9392 |  |  |  |  | 551.7535 | 583.268 | 633.8071 | [7 empty] | -1.0061 | 0.2134 | 1.0299 | 6508.8821 | 1.051 | 728.9832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -5.1902 | -18.8748 | 19.5764 | 8024.8752 | 9.5586 | 739.0247 | [5 empty] | 555.321 | 584.419 | 635.5996 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3224 | 729.2789 |  |  |  |  | 555.2511 | 585.3489 | 632.6581 | [7 empty] | -0.1402 | 0.6653 | 0.6796 | 6461.3407 | 0.5683 | 729.5174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -5.211 | -18.8931 | 19.5996 | 8025.6674 | 9.5628 | 739.3403 | [5 empty] | 556.5788 | 585.7428 | 637.0394 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3239 | 729.6183 |  |  |  |  | 555.2122 | 585.3345 | 632.6 | [7 empty] | -0.148 | 0.6733 | 0.6891 | 6461.0258 | 0.578 | 729.5137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -5.2335 | -18.8977 | 19.6099 | 8025.2416 | 9.5613 | 739.6624 | [5 empty] | 557.8381 | 587.0682 | 638.4809 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3255 | 729.9574 |  |  |  |  | 556.5156 | 586.7793 | 634.1439 | [7 empty] | -0.1752 | 0.6801 | 0.7021 | 6461.2499 | 0.6003 | 729.8836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -5.2642 | -18.9289 | 19.6482 | 8026.2712 | 9.5749 | 740.2348 | [5 empty] | 559.099 | 588.3952 | 639.9243 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.327 | 730.2962 |  |  |  |  | 557.7304 | 587.743 | 635.6627 | [7 empty] | -0.0802 | 0.5908 | 0.5959 | 6464.6458 | 0.4779 | 730.1298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -5.3108 | -18.9614 | 19.692 | 8027.6627 | 9.5887 | 740.8575 | [5 empty] | 560.3615 | 589.7239 | 641.3694 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.3285 | 730.6346 |  |  |  |  | 559.1033 | 589.3655 | 637.3087 | [7 empty] | -0.1431 | 0.617 | 0.6331 | 6464.482 | 0.5349 | 730.5434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -5.3352 | -18.9651 | 19.7022 | 8027.2609 | 9.5866 | 741.1721 | [5 empty] | 561.6255 | 591.0542 | 642.8163 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.33 | 730.9727 |  |  |  |  | 560.1912 | 590.3597 | 638.8431 | [7 empty] | -0.1126 | 0.5387 | 0.5501 | 6468.6348 | 0.4604 | 730.7963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -5.3464 | -18.9833 | 19.7227 | 8027.8813 | 9.591 | 741.4545 | [5 empty] | 562.891 | 592.3861 | 644.265 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0006 | 6499.3315 | 731.3105 |  |  |  |  | 562.5404 | 592.8876 | 641.7877 | [7 empty] | -0.1471 | 0.5098 | 0.5305 | 6471.2311 | 0.4622 | 731.4376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -5.3676 | -18.994 | 19.7387 | 8028.0327 | 9.592 | 741.762 | [5 empty] | 564.1581 | 593.7197 | 645.7154 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0005 | 6499.333 | 731.648 |  |  |  |  | 563.7917 | 594.4402 | 643.3828 | [7 empty] | -0.2342 | 0.5349 | 0.584 | 6471.6603 | 0.5418 | 731.8301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -5.3955 | -19.0151 | 19.7667 | 8029.3248 | 9.5966 | 742.0694 | [5 empty] | 565.4268 | 595.0549 | 647.1677 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0005 | 6499.3345 | 731.9852 |  |  |  |  | 563.7379 | 594.3806 | 643.2961 | [7 empty] | -0.2316 | 0.5382 | 0.5859 | 6471.4024 | 0.542 | 731.815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -5.4109 | -19.0361 | 19.791 | 8030.232 | 9.6022 | 742.3704 | [5 empty] | 566.697 | 596.3917 | 648.6217 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.336 | 732.322 |  |  |  |  | 565.0009 | 595.8569 | 645.0701 | [7 empty] | -0.3004 | 0.5186 | 0.5995 | 6474.1665 | 0.5813 | 732.1873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -5.5221 | -18.9614 | 19.7499 | 8025.1387 | 9.563 | 742.7789 | [5 empty] | 567.9688 | 597.7302 | 650.0775 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.3375 | 732.6585 |  |  |  |  | 566.2205 | 597.3252 | 646.5504 | [7 empty] | -0.3654 | 0.5448 | 0.6563 | 6474.0347 | 0.6495 | 732.5568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -5.5347 | -18.9749 | 19.7664 | 8025.3279 | 9.5657 | 743.0732 | [5 empty] | 569.2421 | 599.0703 | 651.5351 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.339 | 732.9948 |  |  |  |  | 567.4645 | 598.744 | 648.2604 | [7 empty] | -0.419 | 0.5237 | 0.671 | 6476.5447 | 0.6799 | 732.9129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -5.6452 | -18.9014 | 19.7272 | 8020.3006 | 9.5281 | 743.4891 | [5 empty] | 570.517 | 600.4121 | 652.9945 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.3404 | 733.3306 |  |  |  |  | 569.4995 | 600.4697 | 654.355 | [7 empty] | -0.5267 | -0.1435 | 0.5471 | 6520.0872 | 0.4694 | 733.345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -5.6677 | -18.9085 | 19.7404 | 8020.2304 | 9.5276 | 743.7844 | [5 empty] | 571.7935 | 601.7555 | 654.4556 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0005 | 6499.3419 | 733.6662 |  |  |  |  | 571.4142 | 601.833 | 650.1514 | [7 empty] | 0.0972 | 0.6952 | 0.7013 | 6454.6721 | 0.471 | 733.6856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -5.6211 | -19.0098 | 19.8241 | 8026.1272 | 9.5712 | 744.12 | [5 empty] | 573.0715 | 603.1005 | 655.9185 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0005 | 6499.3434 | 734.0015 |  |  |  |  | 572.5525 | 603.1152 | 651.5383 | [7 empty] | 0.0645 | 0.6995 | 0.7019 | 6455.1684 | 0.4855 | 734.0051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -5.6418 | -19.0156 | 19.8356 | 8025.9474 | 9.57 | 744.4014 | [5 empty] | 574.3511 | 604.4472 | 657.3833 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0004 | 6499.3449 | 734.3364 |  |  |  |  | 573.6177 | 603.9865 | 653.0076 | [7 empty] | 0.1288 | 0.6071 | 0.6199 | 6459.3927 | 0.4001 | 734.2219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -5.5866 | -19.0959 | 19.897 | 8029.8019 | 9.6056 | 744.7185 | [5 empty] | 575.6322 | 605.7955 | 658.8498 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3463 | 734.671 |  |  |  |  | 574.7921 | 605.2841 | 654.5756 | [7 empty] | 0.0943 | 0.5853 | 0.5923 | 6461.5103 | 0.3937 | 734.5442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -5.6161 | -19.015 | 19.8277 | 8022.3131 | 9.5685 | 744.9833 | [5 empty] | 576.9149 | 607.1455 | 660.3181 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3477 | 735.0054 |  |  |  |  | 575.9666 | 606.6328 | 656.1041 | [7 empty] | 0.0462 | 0.5806 | 0.5819 | 6462.8975 | 0.4067 | 734.8785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -5.6275 | -19.019 | 19.8348 | 8021.7123 | 9.5673 | 745.2596 | [5 empty] | 578.1991 | 608.4971 | 661.7881 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3492 | 735.3394 |  |  |  |  | 577.1193 | 607.9272 | 657.6196 | [7 empty] | 0.0074 | 0.5673 | 0.567 | 6464.5872 | 0.4136 | 735.1986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -5.65 | -18.9416 | 19.7669 | 8013.7183 | 9.5349 | 745.6554 | [5 empty] | 579.4849 | 609.8503 | 663.26 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3507 | 735.673 |  |  |  |  | 578.6437 | 609.4478 | 659.2538 | [7 empty] | 0.0413 | 0.5654 | 0.5664 | 6463.9894 | 0.3974 | 735.5739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -5.6701 | -18.9565 | 19.7869 | 8014.4286 | 9.5371 | 745.9142 | [5 empty] | 580.7723 | 611.2052 | 664.7336 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3521 | 736.0064 |  |  |  |  | 579.889 | 610.8647 | 660.8967 | [7 empty] | -0.0067 | 0.5543 | 0.5539 | 6465.7575 | 0.4103 | 735.9227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -5.6851 | -18.9665 | 19.8008 | 8014.5746 | 9.5376 | 746.1679 | [5 empty] | 582.0612 | 612.5617 | 666.2091 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3535 | 736.3395 |  |  |  |  | 581.2946 | 612.27 | 662.4398 | [7 empty] | 0.0211 | 0.5477 | 0.5477 | 6465.5706 | 0.3927 | 736.2679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -5.7229 | -18.9813 | 19.8259 | 8015.181 | 9.5412 | 746.5638 | [5 empty] | 583.3517 | 613.9199 | 667.6863 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3549 | 736.6722 |  |  |  |  | 582.4487 | 613.6725 | 663.9526 | [7 empty] | -0.0511 | 0.5578 | 0.5599 | 6466.578 | 0.4358 | 736.6117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -5.7406 | -18.989 | 19.8383 | 8015.1933 | 9.5406 | 746.8189 | [5 empty] | 584.6437 | 615.2797 | 669.1653 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3564 | 737.0047 |  |  |  |  | 583.5978 | 615.072 | 665.4006 | [7 empty] | -0.1202 | 0.5774 | 0.5896 | 6466.9449 | 0.4907 | 736.9539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -5.7539 | -19.004 | 19.8565 | 8015.7277 | 9.5433 | 747.0717 | [5 empty] | 585.9373 | 616.6411 | 670.646 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3578 | 737.3368 |  |  |  |  | 585.0204 | 616.5894 | 667.0024 | [7 empty] | -0.1247 | 0.5847 | 0.5977 | 6466.6288 | 0.4986 | 737.3242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -5.772 | -18.989 | 19.8474 | 8014.9435 | 9.5289 | 747.0782 | [5 empty] | 587.2325 | 618.0042 | 672.1286 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3592 | 737.6686 |  |  |  |  | 586.2177 | 618.0328 | 668.7446 | [7 empty] | -0.2065 | 0.5667 | 0.6031 | 6469.5455 | 0.5412 | 737.6756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -5.7662 | -18.9904 | 19.847 | 8014.8999 | 9.5229 | 747.0755 | [5 empty] | 588.5292 | 619.369 | 673.613 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3606 | 738.0001 |  |  |  |  | 587.3395 | 619.3534 | 670.1894 | [7 empty] | -0.2609 | 0.5713 | 0.6281 | 6470.4836 | 0.5839 | 737.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -5.8129 | -19.0209 | 19.8898 | 8016.0489 | 9.5365 | 747.7031 | [5 empty] | 589.8275 | 620.7353 | 675.0991 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.362 | 738.3313 |  |  |  |  | 588.7548 | 620.731 | 672.0898 | [7 empty] | -0.2428 | 0.5048 | 0.5602 | 6474.1303 | 0.5259 | 738.3303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -5.8267 | -19.0257 | 19.8984 | 8015.7731 | 9.535 | 747.9406 | [5 empty] | 591.1273 | 622.1034 | 676.5871 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3635 | 738.6622 |  |  |  |  | 589.8716 | 621.9981 | 673.7498 | [7 empty] | -0.2957 | 0.4662 | 0.5522 | 6477.6424 | 0.5418 | 738.6368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -5.857 | -19.0425 | 19.9233 | 8016.4765 | 9.5394 | 748.3005 | [5 empty] | 592.4288 | 623.473 | 678.0768 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3648 | 738.9928 |  |  |  |  | 591.0176 | 623.2812 | 675.6096 | [7 empty] | -0.3543 | 0.3997 | 0.5344 | 6482.9668 | 0.5485 | 738.9466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -5.8808 | -19.0433 | 19.9311 | 8016.0852 | 9.5359 | 748.5539 | [5 empty] | 593.7317 | 624.8443 | 679.5683 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0003 | 6499.3662 | 739.3231 |  |  |  |  | 592.2164 | 624.5352 | 676.5328 | [7 empty] | -0.3232 | 0.4648 | 0.5663 | 6478.3652 | 0.5629 | 739.2487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -5.9099 | -19.0511 | 19.9471 | 8016.5722 | 9.5344 | 748.7849 | [5 empty] | 595.0363 | 626.2173 | 681.0616 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0002 | 6499.3676 | 739.6531 |  |  |  |  | 593.3163 | 625.8242 | 678.2599 | [7 empty] | -0.3937 | 0.4219 | 0.5773 | 6482.5219 | 0.5952 | 739.5587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -5.931 | -19.0616 | 19.9634 | 8016.578 | 9.5365 | 749.1156 | [5 empty] | 596.3424 | 627.5919 | 682.5567 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0002 | 6499.369 | 739.9827 |  |  |  |  | 594.2164 | 626.9721 | 679.0946 | [7 empty] | -0.4442 | 0.4926 | 0.6636 | 6479.3713 | 0.6804 | 739.8342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -5.9482 | -19.0631 | 19.9699 | 8016.1392 | 9.5335 | 749.3474 | [5 empty] | 597.65 | 628.9681 | 684.0536 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3703 | 740.3121 |  |  |  |  | 596.7402 | 629.594 | 682.6721 | [7 empty] | -0.4755 | 0.3817 | 0.61 | 6486.7742 | 0.6427 | 740.4616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -5.9732 | -19.0802 | 19.9937 | 8016.7821 | 9.5382 | 749.6902 | [5 empty] | 598.9593 | 630.346 | 685.5522 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3717 | 740.6412 |  |  |  |  | 597.7798 | 630.8098 | 684.3588 | [7 empty] | -0.5443 | 0.3328 | 0.6383 | 6491.2392 | 0.6771 | 740.7517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -6.008 | -19.0827 | 20.0065 | 8016.5274 | 9.5362 | 750.0184 | [5 empty] | 600.2701 | 631.7256 | 687.0527 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3731 | 740.9699 |  |  |  |  | 599.1066 | 632.1357 | 686.0593 | [7 empty] | -0.5329 | 0.2906 | 0.6073 | 6493.5363 | 0.6446 | 741.0675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -6.041 | -19.091 | 20.0243 | 8016.6462 | 9.537 | 750.3604 | [5 empty] | 601.5824 | 633.1068 | 688.555 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3745 | 741.2984 |  |  |  |  | 599.0918 | 632.1401 | 686.0188 | [7 empty] | -0.5377 | 0.2983 | 0.6152 | 6493.1786 | 0.6537 | 741.0686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -6.0584 | -19.0914 | 20.03 | 8016.252 | 9.5332 | 750.5648 | [5 empty] | 602.8963 | 634.4896 | 690.059 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3758 | 741.6265 |  |  |  |  | 603.1611 | 634.6567 | 689.5364 | [7 empty] | 0.0869 | 0.0992 | 0.1314 | 6491.5152 | 0.0802 | 741.6661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -6.1063 | -19.1106 | 20.0627 | 8016.4881 | 9.5425 | 751.1789 | [5 empty] | 604.2118 | 635.8741 | 691.5648 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3772 | 741.9544 |  |  |  |  | 603.1428 | 634.6432 | 689.5106 | [7 empty] | 0.0854 | 0.1011 | 0.132 | 6491.4319 | 0.0905 | 741.6629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -6.1405 | -19.103 | 20.0659 | 8015.4524 | 9.5363 | 751.4804 | [5 empty] | 605.5289 | 637.2602 | 693.0725 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3786 | 742.2819 |  |  |  |  | 606.6876 | 637.3937 | 689.7453 | [7 empty] | 0.6293 | 0.4622 | 0.7804 | 6458.0036 | 0.53 | 742.3134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -6.168 | -19.1087 | 20.0797 | 8015.3968 | 9.5357 | 751.7755 | [5 empty] | 606.8475 | 638.648 | 694.5819 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3799 | 742.6091 |  |  |  |  | 607.8682 | 638.6854 | 691.4585 | [7 empty] | 0.5906 | 0.4184 | 0.7234 | 6461.4822 | 0.497 | 742.6179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -6.2469 | -19.0586 | 20.0565 | 8012.1961 | 9.5102 | 752.0489 | [5 empty] | 608.1677 | 640.0374 | 696.0931 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3813 | 742.9361 |  |  |  |  | 609.1744 | 640.4377 | 693.1287 | [7 empty] | 0.4613 | 0.47 | 0.6583 | 6461.246 | 0.4085 | 743.0302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -6.2688 | -19.0594 | 20.0641 | 8011.6584 | 9.5078 | 752.3219 | [5 empty] | 609.4894 | 641.4285 | 697.6061 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3826 | 743.2627 |  |  |  |  | 610.3134 | 641.6805 | 694.72 | [7 empty] | 0.4291 | 0.4363 | 0.6117 | 6463.9794 | 0.3799 | 743.3218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -6.3005 | -19.063 | 20.0774 | 8011.5935 | 9.5062 | 752.6073 | [5 empty] | 610.8127 | 642.8212 | 699.1209 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3839 | 743.5891 |  |  |  |  | 611.3312 | 642.9055 | 695.683 | [7 empty] | 0.3935 | 0.4972 | 0.6338 | 6461.153 | 0.3762 | 743.6088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -6.3818 | -19.0143 | 20.0568 | 8008.2939 | 9.483 | 752.9451 | [5 empty] | 612.1376 | 644.2156 | 700.6375 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3852 | 743.9151 |  |  |  |  | 612.4413 | 644.124 | 697.355 | [7 empty] | 0.3526 | 0.448 | 0.5699 | 6464.9865 | 0.3382 | 743.8937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -6.4068 | -19.0087 | 20.0595 | 8007.3569 | 9.4779 | 753.2052 | [5 empty] | 613.4641 | 645.6116 | 702.1559 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3865 | 744.2409 |  |  |  |  | 613.5993 | 645.3764 | 698.2188 | [7 empty] | 0.3703 | 0.5222 | 0.64 | 6460.2284 | 0.3745 | 744.186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -6.4329 | -19.0155 | 20.0743 | 8007.5145 | 9.4776 | 753.467 | [5 empty] | 614.7921 | 647.0093 | 703.6761 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3879 | 744.5663 |  |  |  |  | 614.838 | 646.6239 | 700.7206 | [7 empty] | 0.3201 | 0.3512 | 0.475 | 6471.4914 | 0.2904 | 744.4766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -6.4607 | -19.018 | 20.0855 | 8007.0053 | 9.4769 | 753.8018 | [5 empty] | 616.1217 | 648.4086 | 705.198 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 6499.3893 | 744.8914 |  |  |  |  | 616.9911 | 649.3148 | 704.34 | [7 empty] | 0.1171 | 0.2688 | 0.2931 | 6480.8224 | 0.1757 | 745.1016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -6.5019 | -19.008 | 20.0893 | 8005.8612 | 9.4709 | 754.1304 | [5 empty] | 617.4528 | 649.8096 | 706.7218 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3906 | 745.2163 |  |  |  |  | 617.0093 | 649.3193 | 704.3386 | [7 empty] | 0.123 | 0.269 | 0.2957 | 6480.6805 | 0.1746 | 745.1027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -6.5439 | -18.9955 | 20.0911 | 8004.4583 | 9.4642 | 754.4746 | [5 empty] | 618.7855 | 651.2122 | 708.2474 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3919 | 745.5409 |  |  |  |  | 619.6509 | 651.8421 | 708.094 | [7 empty] | 0.1567 | 0.1092 | 0.1909 | 6489.4889 | 0.1346 | 745.6864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -6.5386 | -18.9962 | 20.0901 | 8004.3937 | 9.4581 | 754.4678 | [5 empty] | 620.1198 | 652.6164 | 709.7747 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3931 | 745.8651 |  |  |  |  | 620.8052 | 653.3339 | 709.1759 | [7 empty] | 0.0862 | 0.2004 | 0.2181 | 6485.5967 | 0.1312 | 746.0305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -6.6305 | -18.9404 | 20.0675 | 7999.078 | 9.4399 | 755.182 | [5 empty] | 621.4557 | 654.0224 | 711.3039 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3944 | 746.1891 |  |  |  |  | 621.7054 | 654.4393 | 710.6801 | [7 empty] | 0.0086 | 0.1636 | 0.1638 | 6489.47 | 0.1173 | 746.285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -6.6963 | -18.9308 | 20.0802 | 7997.9943 | 9.4367 | 755.6666 | [5 empty] | 622.7931 | 655.4299 | 712.8348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3958 | 746.5127 |  |  |  |  | 622.6464 | 655.4758 | 711.8632 | [7 empty] | -0.0121 | 0.1574 | 0.1579 | 6490.2877 | 0.122 | 746.5233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.1244 | -0.4292 | 0.6076 | 11507.8763 | 0.9476 | [6 empty] | 0.6554 | 0.5914 | 0.5294 | [5 empty] | 0.4031 | 0.1106 | 4936.0581 | [5 empty] | 0.6389 | 0.5978 | 1.0023 | [7 empty] | 0.0514 | -0.4484 | 0.6605 | 12189.5869 | 1.0182 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.743 | -0.2005 | 0.6103 | 4628.5919 | 1.5253 | [6 empty] | 1.1304 | 0.8363 | 0.5516 | [5 empty] | 1.4555 | 0.3378 | 3156.7897 | [5 empty] | 1.1879 | 0.8691 | 1.0292 | [7 empty] | 1.1935 | -0.2587 | 0.6515 | 5665.1251 | 0.9376 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 4.973 | 0.2887 | 1.5988 | 2244.3827 | 3.2422 | [6 empty] | 2.0048 | 1.287 | 0.5925 | [5 empty] | 3.4475 | 0.7673 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.9867 | 1.2867 | 1.0621 | [7 empty] | 2.9249 | 0.1094 | 0.8402 | 3213.3139 | 0.9094 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 9.9241 | 1.0598 | 3.472 | 2244.3827 | 4.9203 | [6 empty] | 3.3131 | 1.9615 | 0.6536 | [5 empty] | 6.4707 | 1.4186 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.3064 | 1.9634 | 1.0914 | [7 empty] | 5.953 | 0.7734 | 0.8272 | 2244.3827 | 0.7649 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 16.0794 | 2.0319 | 5.5048 | 2244.3827 | 5.2042 | [6 empty] | 5.0814 | 2.8732 | 0.7363 | [5 empty] | 10.5814 | 2.3039 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.6757 | 2.6818 | 1.2 | [7 empty] | 9.0225 | 1.4026 | 1.8006 | 2244.3827 | 1.4048 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 25.0318 | 3.4543 | 9.2079 | 2244.3827 | 4.5574 | [6 empty] | 7.3308 | 4.0328 | 0.8414 | [5 empty] | 15.8239 | 3.4328 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3658 | 4.0214 | 1.2448 | [7 empty] | 15.4691 | 2.7605 | 0.7602 | 2244.3827 | 0.6784 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 35.9309 | 5.1931 | 13.6991 | 2244.3827 | 4.3052 | [6 empty] | 10.0792 | 5.4497 | 0.9699 | [5 empty] | 22.237 | 4.8138 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.8959 | 5.3277 | 1.3437 | [7 empty] | 21.3796 | 4.0587 | 1.1425 | 2244.3827 | 0.7492 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 45.6098 | 6.7475 | 16.1354 | 2244.3827 | 4.3056 | [6 empty] | 13.3423 | 7.132 | 1.1224 | [5 empty] | 29.4788 | 6.3728 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.8267 | 6.8583 | 1.5023 | [7 empty] | 27.8992 | 5.4886 | 1.8103 | 2244.3827 | 0.8935 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 56.5521 | 8.5204 | 19.8793 | 2244.3827 | 4.5901 | [6 empty] | 17.134 | 9.0868 | 1.2996 | [5 empty] | 36.6818 | 7.9227 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.9711 | 9.0078 | 1.6806 | [7 empty] | 35.8833 | 7.2792 | 1.0255 | 2244.3827 | 0.5932 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 66.7547 | 10.1805 | 22.9942 | 2244.3827 | 4.775 | [6 empty] | 21.4671 | 11.3207 | 1.5022 | [5 empty] | 43.7722 | 9.4481 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.0153 | 11.1109 | 1.8454 | [7 empty] | 42.5571 | 8.8104 | 1.3723 | 2244.3827 | 0.601 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 77.0087 | 11.8518 | 26.2902 | 2244.3827 | 4.9976 | [6 empty] | 26.353 | 13.8396 | 1.7306 | [5 empty] | 50.7341 | 10.9457 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.1147 | 13.6129 | 1.8344 | [7 empty] | 50.6277 | 10.5567 | 0.4034 | 2244.3827 | 0.3993 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 86.6955 | 13.4238 | 29.1484 | 2244.3827 | 5.1576 | [6 empty] | 31.8024 | 16.649 | 1.9853 | [5 empty] | 57.5645 | 12.415 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.9089 | 16.1093 | 2.1375 | [7 empty] | 56.5463 | 11.8206 | 1.1791 | 2244.3827 | 0.5762 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 95.2091 | 14.8019 | 30.9571 | 2244.3827 | 5.1578 | [6 empty] | 37.8253 | 19.7541 | 2.2668 | [5 empty] | 64.2664 | 13.8567 | 2244.3827 | [5 empty] | 37.3152 | 19.3986 | 2.3835 | [7 empty] | 63.8756 | 13.4482 | 0.5654 | 2244.3827 | 0.3908 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 105.5934 | 16.4928 | 34.7692 | 2244.3827 | 5.4876 | [6 empty] | 44.4307 | 23.1595 | 2.5755 | [5 empty] | 70.8456 | 15.2721 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.5243 | 22.6055 | 2.5606 | [7 empty] | 70.221 | 14.9483 | 0.7035 | 2244.3827 | 0.3213 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 114.3545 | 17.9072 | 37.0666 | 2244.3827 | 5.5838 | [6 empty] | 51.6276 | 26.8697 | 2.9119 | [5 empty] | 77.3088 | 16.6626 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.5107 | 26.5723 | 2.8241 | [7 empty] | 77.9745 | 16.4582 | 0.6964 | 2244.3827 | 0.2513 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 122.9598 | 19.2917 | 39.317 | 2244.3827 | 5.6802 | [6 empty] | 59.424 | 30.8892 | 3.2763 | [5 empty] | 83.6631 | 18.0298 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.5981 | 30.2352 | 3.3712 | [7 empty] | 83.5396 | 17.5149 | 0.5295 | 2244.3827 | 0.4824 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 131.6006 | 20.6858 | 41.7061 | 2244.3827 | 5.811 | [6 empty] | 67.8278 | 35.2217 | 3.6691 | [5 empty] | 89.9151 | 19.375 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.2804 | 34.2445 | 3.9423 | [7 empty] | 89.0042 | 18.632 | 1.1756 | 2244.3827 | 0.6931 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 138.5581 | 21.8126 | 42.5014 | 2244.3827 | 5.6842 | [6 empty] | 76.8464 | 39.8712 | 4.0907 | [5 empty] | 96.0713 | 20.6997 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.534 | 39.5478 | 4.1519 | [7 empty] | 96.2199 | 20.4389 | 0.3001 | 2244.3827 | 0.2473 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 147.7824 | 23.3029 | 45.6633 | 2244.3827 | 5.9711 | [6 empty] | 86.4869 | 44.8413 | 4.5413 | [5 empty] | 102.1375 | 22.005 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.0408 | 43.8585 | 4.754 | [7 empty] | 101.6316 | 21.3743 | 0.8086 | 2244.3827 | 0.5841 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 155.4259 | 24.5297 | 47.3228 | 2244.3827 | 6.0122 | [6 empty] | 96.756 | 50.1354 | 5.0213 | [5 empty] | 108.1193 | 23.2923 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.2111 | 48.6626 | 5.298 | [7 empty] | 106.7818 | 22.5354 | 1.5368 | 2244.3827 | 0.7107 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 163.0164 | 25.7539 | 49.0095 | 2244.3827 | 6.0716 | [6 empty] | 107.6603 | 55.757 | 5.531 | [5 empty] | 114.0215 | 24.5625 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.1361 | 54.2992 | 5.8223 | [7 empty] | 112.7749 | 23.8474 | 1.4371 | 2244.3827 | 0.6785 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 170.577 | 26.9684 | 50.7415 | 2244.3827 | 6.1558 | [6 empty] | 119.2058 | 61.7093 | 6.0706 | [5 empty] | 119.8486 | 25.8165 | 2244.3827 | [5 empty] | 117.6788 | 60.7102 | 5.9898 | [7 empty] | 119.5533 | 25.5077 | 0.4273 | 2244.3827 | 0.2782 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 178.0049 | 28.1636 | 52.4118 | 2244.3827 | 6.2445 | [6 empty] | 131.3987 | 67.9952 | 6.6405 | [5 empty] | 125.6048 | 27.0554 | 2244.3827 | [5 empty] | 129.9983 | 66.9558 | 6.522 | [7 empty] | 125.6343 | 26.7338 | 0.3229 | 2244.3827 | 0.2795 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 186.1045 | 29.4684 | 54.8234 | 2244.3827 | 6.4859 | [6 empty] | 144.2448 | 74.6179 | 7.241 | [5 empty] | 131.2939 | 28.2798 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.1653 | 73.3443 | 7.5096 | [7 empty] | 130.5844 | 27.7195 | 0.9041 | 2244.3827 | 0.5228 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 192.1997 | 30.4426 | 55.2885 | 2244.3827 | 6.3609 | [6 empty] | 157.7495 | 81.5802 | 7.8722 | [5 empty] | 136.9194 | 29.4906 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.1905 | 80.1005 | 8.1325 | [7 empty] | 135.9761 | 28.9337 | 1.0954 | 2244.3827 | 0.5194 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 200.2692 | 31.739 | 57.7945 | 2244.3827 | 6.6413 | [6 empty] | 171.9184 | 88.8849 | 8.5345 | [5 empty] | 142.4843 | 30.6884 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.1977 | 88.1892 | 8.5127 | [7 empty] | 142.7768 | 30.4311 | 0.3895 | 2244.3827 | 0.2163 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 207.1759 | 32.849 | 59.1923 | 2244.3827 | 6.7078 | [6 empty] | 186.7566 | 96.5346 | 9.228 | [5 empty] | 147.9916 | 31.8738 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.1317 | 95.465 | 9.1884 | [7 empty] | 147.7807 | 31.5963 | 0.3486 | 2244.3827 | 0.2536 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 214.1397 | 33.9635 | 60.7025 | 2244.3827 | 6.7833 | [6 empty] | 202.2692 | 104.532 | 9.9531 | [5 empty] | 153.4441 | 33.0474 | 2244.3827 | [5 empty] | 200.1793 | 103.2345 | 9.8371 | [7 empty] | 153.0952 | 32.7842 | 0.437 | 2244.3827 | 0.27 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 220.6559 | 35.0049 | 61.817 | 2244.3827 | 6.7504 | [6 empty] | 218.4611 | 112.8797 | 10.71 | [5 empty] | 158.8441 | 34.2097 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.8515 | 111.3832 | 10.9912 | [7 empty] | 158.0526 | 33.742 | 0.9193 | 2244.3827 | 0.4313 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 227.2196 | 36.0557 | 63.0295 | 2244.3827 | 6.7083 | [6 empty] | 235.3372 | 121.58 | 11.4988 | [5 empty] | 164.1939 | 35.3613 | 2244.3827 | [5 empty] | 231.8981 | 119.7068 | 11.7841 | [7 empty] | 163.0883 | 34.8622 | 1.2131 | 2244.3827 | 0.4716 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 234.5743 | 37.2349 | 65.0826 | 2244.3827 | 6.8087 | [6 empty] | 252.902 | 130.6355 | 12.3198 | [5 empty] | 169.4958 | 36.5026 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.4314 | 129.1871 | 12.3378 | [7 empty] | 168.9661 | 36.1999 | 0.6101 | 2244.3827 | 0.2899 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 240.3583 | 38.1669 | 65.7728 | 2244.3827 | 6.6737 | [6 empty] | 270.5791 | 139.7488 | 13.146 | [5 empty] | 174.588 | 37.5987 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.7654 | 138.156 | 13.4362 | [7 empty] | 173.8282 | 37.1715 | 0.8717 | 2244.3827 | 0.3801 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.6744 | -0.1445 | 0.7586 | 9788.3311 | 1.2243 | [6 empty] | 0.6378 | 0.7525 | 0.5614 | [5 empty] | -0.1396 | 0.3935 | 4953.7583 | [5 empty] | 0.6064 | 0.7488 | 1.0229 | [7 empty] | -0.4709 | -0.2194 | 0.6967 | 9757.7491 | 1.033 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.3895 | 1.2852 | 1.3051 | 5572.3214 | 2.1926 | [6 empty] | 1.0497 | 1.5765 | 0.6986 | [5 empty] | -1.1613 | 1.7264 | 4175.571 | [5 empty] | 1.0325 | 1.5794 | 1.1364 | [7 empty] | -1.4436 | 1.0424 | 0.74 | 5359.8088 | 0.8844 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.8149 | 4.2751 | 2.7003 | 4572.2464 | 3.7394 | [6 empty] | 1.8078 | 3.0932 | 0.9511 | [5 empty] | -3.1147 | 4.2556 | 3900.333 | [5 empty] | 1.8816 | 3.1479 | 1.3742 | [7 empty] | -3.1818 | 3.6028 | 0.6563 | 4305.8155 | 0.6203 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.9252 | 8.7883 | 4.913 | 4240.8576 | 4.7808 | [6 empty] | 2.9421 | 5.3626 | 1.329 | [5 empty] | -6.0652 | 8.0686 | 3792.19 | [5 empty] | 2.9081 | 5.356 | 1.7019 | [7 empty] | -6.3495 | 7.4028 | 0.7239 | 4020.196 | 0.6023 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.8751 | 14.0931 | 7.3203 | 4097.8548 | 5.3327 | [6 empty] | 4.4752 | 8.4298 | 1.8397 | [5 empty] | -9.6825 | 12.7321 | 3741.2991 | [5 empty] | 4.4567 | 8.3551 | 2.0672 | [7 empty] | -9.6273 | 12.1964 | 0.5386 | 3821.9134 | 0.3589 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -22.9336 | 19.5499 | 9.9465 | 4019.0599 | 6.6631 | [6 empty] | 6.4253 | 12.3315 | 2.4894 | [5 empty] | -13.2428 | 17.3092 | 3713.9 | [5 empty] | 6.3326 | 12.3119 | 2.7693 | [7 empty] | -13.6435 | 16.8748 | 0.591 | 3793.8925 | 0.4773 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -28.8114 | 24.8464 | 12.5097 | 3973.504 | 7.3713 | [6 empty] | 8.8082 | 17.0989 | 3.2832 | [5 empty] | -16.6929 | 21.7426 | 3697.6489 | [5 empty] | 8.7207 | 17.0128 | 3.3148 | [7 empty] | -16.8019 | 21.625 | 0.1604 | 3710.6622 | 0.1357 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -34.5559 | 30.0266 | 15.0638 | 3944.3003 | 7.6313 | [6 empty] | 11.6373 | 22.759 | 4.2257 | [5 empty] | -20.0311 | 26.0332 | 3687.2941 | [5 empty] | 11.6495 | 22.6408 | 4.3769 | [7 empty] | -19.8036 | 25.6971 | 0.4058 | 3702.5243 | 0.2029 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -40.0905 | 35.0102 | 17.501 | 3924.9174 | 7.8293 | [6 empty] | 14.9247 | 29.3362 | 5.3208 | [5 empty] | -23.2657 | 30.1925 | 3680.3248 | [5 empty] | 15.023 | 29.2561 | 5.4527 | [7 empty] | -22.8953 | 29.9221 | 0.4586 | 3684.9948 | 0.1984 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -45.3197 | 39.7052 | 19.6882 | 3912.081 | 7.9579 | [6 empty] | 18.6815 | 36.8523 | 6.5723 | [5 empty] | -26.4071 | 34.2338 | 3675.4276 | [5 empty] | 18.6869 | 36.8236 | 6.7087 | [7 empty] | -26.3816 | 34.0641 | 0.1717 | 3685.1053 | 0.1195 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -50.4653 | 44.3189 | 21.8821 | 3902.6036 | 8.0896 | [6 empty] | 22.9176 | 45.3274 | 7.9835 | [5 empty] | -29.465 | 38.1696 | 3671.8647 | [5 empty] | 22.3721 | 44.4684 | 7.8974 | [7 empty] | -29.4428 | 37.7771 | 0.3931 | 3680.8529 | 0.2811 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -55.6195 | 48.9449 | 24.1866 | 3894.9385 | 8.2485 | [6 empty] | 27.6422 | 54.7799 | 9.5574 | [5 empty] | -32.4482 | 42.0107 | 3669.1975 | [5 empty] | 27.1116 | 54.1135 | 9.463 | [7 empty] | -32.6488 | 41.7982 | 0.2922 | 3677.3507 | 0.2237 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -60.3054 | 53.1301 | 26.0056 | 3890.0767 | 8.3372 | [6 empty] | 32.8639 | 65.227 | 11.297 | [5 empty] | -35.3641 | 45.7664 | 3667.1525 | [5 empty] | 32.8193 | 64.793 | 11.1901 | [7 empty] | -34.9286 | 45.6007 | 0.466 | 3660.5327 | 0.1811 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -65.3046 | 57.6019 | 28.2872 | 3885.4624 | 8.489 | [6 empty] | 38.5909 | 76.6849 | 13.2048 | [5 empty] | -38.2191 | 49.4448 | 3665.5525 | [5 empty] | 38.3546 | 75.5854 | 13.0715 | [7 empty] | -37.4393 | 48.9957 | 0.8998 | 3659.3993 | 0.3407 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -70.1669 | 61.9407 | 30.4733 | 3882.1274 | 8.6229 | [6 empty] | 44.8305 | 89.1684 | 15.2834 | [5 empty] | -41.0186 | 53.0525 | 3664.2787 | [5 empty] | 44.4329 | 88.2196 | 15.0386 | [7 empty] | -40.6836 | 52.832 | 0.4011 | 3659.9349 | 0.2175 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -74.8262 | 66.1013 | 32.481 | 3879.2406 | 8.7257 | [6 empty] | 51.59 | 102.6921 | 17.5352 | [5 empty] | -43.7673 | 56.5956 | 3663.2492 | [5 empty] | 51.0856 | 101.8143 | 17.1916 | [7 empty] | -43.6632 | 56.5122 | 0.1335 | 3659.1995 | 0.1771 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -79.3695 | 70.1479 | 34.4064 | 3877.2605 | 8.8147 | [6 empty] | 58.876 | 117.2693 | 19.9624 | [5 empty] | -46.4693 | 60.079 | 3662.4058 | [5 empty] | 58.505 | 116.0791 | 19.6315 | [7 empty] | -45.9422 | 59.8396 | 0.579 | 3655.5326 | 0.2657 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -83.8196 | 74.1178 | 36.2778 | 3875.3376 | 8.8912 | [6 empty] | 66.6951 | 132.9129 | 22.5672 | [5 empty] | -49.1281 | 63.5073 | 3661.707 | [5 empty] | 66.1665 | 131.8816 | 22.1769 | [7 empty] | -48.9496 | 63.4103 | 0.2032 | 3657.3571 | 0.1827 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -88.3613 | 78.1705 | 38.3145 | 3873.6637 | 8.9872 | [6 empty] | 75.0534 | 149.6352 | 25.3516 | [5 empty] | -51.7468 | 66.8843 | 3661.1219 | [5 empty] | 74.1929 | 148.151 | 24.8326 | [7 empty] | -51.6298 | 66.7526 | 0.1762 | 3657.6587 | 0.2255 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -92.8511 | 82.1648 | 40.3343 | 3872.4491 | 9.0797 | [6 empty] | 83.9567 | 167.4479 | 28.3176 | [5 empty] | -54.3281 | 70.2135 | 3660.6273 | [5 empty] | 83.2797 | 166.2208 | 27.9294 | [7 empty] | -54.2061 | 70.0891 | 0.1743 | 3658.3458 | 0.1664 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -97.1293 | 85.9786 | 42.1453 | 3871.2029 | 9.1415 | [6 empty] | 93.4106 | 186.3623 | 31.467 | [5 empty] | -56.8744 | 73.4979 | 3660.2058 | [5 empty] | 93.3505 | 185.9999 | 31.0585 | [7 empty] | -56.6695 | 73.5737 | 0.2184 | 3653.7708 | 0.1064 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -101.4853 | 89.8544 | 44.0928 | 3870.2994 | 9.2203 | [6 empty] | 103.4205 | 206.3891 | 34.8016 | [5 empty] | -59.3879 | 76.7403 | 3659.8438 | [5 empty] | 102.9051 | 205.7878 | 34.6759 | [7 empty] | -59.519 | 76.6868 | 0.1417 | 3661.5497 | 0.0783 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -105.7411 | 93.6455 | 45.9608 | 3869.4158 | 9.2868 | [6 empty] | 113.9917 | 227.5389 | 38.3232 | [5 empty] | -61.8704 | 79.9431 | 3659.5308 | [5 empty] | 113.8224 | 226.7854 | 38.1782 | [7 empty] | -61.5947 | 79.8129 | 0.3049 | 3657.5171 | 0.0959 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -109.998 | 97.4351 | 47.8684 | 3868.6191 | 9.3569 | [6 empty] | 125.1292 | 249.8215 | 42.0335 | [5 empty] | -64.3238 | 83.1084 | 3659.2583 | [5 empty] | 124.7108 | 248.9774 | 41.6429 | [7 empty] | -64.2097 | 83.0852 | 0.1164 | 3656.4653 | 0.0843 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -113.9289 | 100.9358 | 49.4156 | 3867.9565 | 9.3841 | [6 empty] | 136.8377 | 273.2467 | 45.9339 | [5 empty] | -66.7496 | 86.2383 | 3659.02 | [5 empty] | 137.1263 | 272.3849 | 45.7132 | [7 empty] | -66.0703 | 86.0688 | 0.7001 | 3653.0881 | 0.1717 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -118.1439 | 104.6911 | 51.3449 | 3867.2962 | 9.4539 | [6 empty] | 149.1221 | 297.8239 | 50.0263 | [5 empty] | -69.1492 | 89.3347 | 3658.8103 | [5 empty] | 148.0546 | 296.8324 | 50.5497 | [7 empty] | -69.5497 | 89.0452 | 0.4942 | 3669.0022 | 0.1937 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -122.1201 | 108.2283 | 53.0146 | 3866.8012 | 9.4948 | [6 empty] | 161.9867 | 323.5621 | 54.3119 | [5 empty] | -71.5239 | 92.399 | 3658.6248 | [5 empty] | 161.6822 | 323.4595 | 54.1134 | [7 empty] | -71.6882 | 92.4724 | 0.18 | 3658.6034 | 0.0346 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -126.1576 | 111.8255 | 54.7923 | 3866.2206 | 9.5459 | [6 empty] | 175.4361 | 350.4702 | 58.7923 | [5 empty] | -73.8749 | 95.433 | 3658.4599 | [5 empty] | 174.2883 | 349.7386 | 58.7431 | [7 empty] | -74.3673 | 95.4102 | 0.493 | 3663.4029 | 0.1303 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -130.1969 | 115.4249 | 56.6028 | 3865.7361 | 9.5997 | [6 empty] | 189.4744 | 378.5566 | 63.4689 | [5 empty] | -76.2033 | 98.4379 | 3658.313 | [5 empty] | 189.068 | 376.7797 | 63.1182 | [7 empty] | -75.7322 | 98.2213 | 0.5185 | 3655.4241 | 0.1378 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -134.0304 | 118.8405 | 58.1907 | 3865.2963 | 9.6302 | [6 empty] | 204.1059 | 407.8297 | 68.3431 | [5 empty] | -78.5101 | 101.415 | 3658.1813 | [5 empty] | 204.6797 | 408.0279 | 67.8179 | [7 empty] | -78.1865 | 101.5462 | 0.3492 | 3652.1331 | 0.1111 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -138.094 | 122.4679 | 60.0894 | 3864.7818 | 9.6906 | [6 empty] | 219.3346 | 438.2975 | 73.4163 | [5 empty] | -80.7962 | 104.3655 | 3658.063 | [5 empty] | 219.7933 | 438.8457 | 74.1365 | [7 empty] | -80.7604 | 104.233 | 0.1372 | 3661.202 | 0.0567 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -141.7678 | 125.7704 | 61.6399 | 3864.0556 | 9.7175 | [6 empty] | 234.6605 | 468.96 | 78.5218 | [5 empty] | -82.992 | 107.1995 | 3657.9594 | [5 empty] | 235.8827 | 469.5305 | 78.3738 | [7 empty] | -82.4665 | 107.2333 | 0.5265 | 3652.6331 | 0.1267 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.2329 | -0.817 | 0.5979 | 4.391e+18 | 1.1217 | [6 empty] | 0.581 | 0.5464 | 0.8274 | [5 empty] | 0.0842 | -0.3102 | 9746.0383 | [5 empty] | 0.5336 | 0.5421 | 1.2372 | [7 empty] | -0.2463 | -0.721 | 0.5273 | 4.391e+18 | 0.9685 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.2511 | -1.8341 | 0.5983 | 4.391e+18 | 1.6646 | [6 empty] | 0.7887 | 0.6295 | 1.921 | [5 empty] | -0.0064 | -1.2882 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.6825 | 0.6017 | 2.0224 | [7 empty] | -0.2671 | -1.3492 | 0.2677 | 4.391e+18 | 0.7866 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.2946 | -3.2014 | 0.6547 | 2.9273e+18 | 2.5957 | [6 empty] | 1.171 | 0.7824 | 3.9339 | [5 empty] | -0.1158 | -2.5716 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.1005 | 0.7655 | 4.2007 | [7 empty] | -0.316 | -2.6728 | 0.2244 | 4.391e+18 | 0.7436 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.3725 | -4.9803 | 0.8719 | 2.9273e+18 | 3.2979 | [6 empty] | 1.7431 | 1.0113 | 6.9458 | [5 empty] | -0.2379 | -4.1189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.6723 | 0.9925 | 7.1583 | [7 empty] | -0.3903 | -4.1535 | 0.1562 | 2.9273e+18 | 0.6084 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.4659 | -6.8822 | 0.8813 | 2.9273e+18 | 2.7996 | [6 empty] | 2.5162 | 1.3207 | 11.0165 | [5 empty] | -0.3802 | -6.005 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.3715 | 1.2869 | 10.7425 | [7 empty] | -0.5036 | -5.8462 | 0.2011 | 2.9273e+18 | 0.607 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.611 | -9.661 | 1.3664 | 2.9273e+18 | 3.0079 | [6 empty] | 3.4997 | 1.7142 | 16.1947 | [5 empty] | -0.5493 | -8.296 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.3872 | 1.6883 | 16.031 | [7 empty] | -0.6479 | -8.185 | 0.1485 | 2.9273e+18 | 0.3784 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.785 | -12.9596 | 1.9238 | 2.9273e+18 | 3.5112 | [6 empty] | 4.7014 | 2.195 | 22.5217 | [5 empty] | -0.7492 | -11.0362 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.6417 | 2.1635 | 22.5948 | [7 empty] | -0.806 | -10.9609 | 0.0943 | 4.391e+18 | 0.2 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.973 | -16.3997 | 2.1441 | 4.391e+18 | 3.4369 | [6 empty] | 6.1281 | 2.7658 | 30.0337 | [5 empty] | -0.9828 | -14.2556 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.0581 | 2.7315 | 30.1186 | [7 empty] | -1.0495 | -14.1674 | 0.1106 | 4.391e+18 | 0.1988 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -1.2215 | -20.9309 | 2.9548 | 4.391e+18 | 3.558 | [6 empty] | 7.786 | 3.4292 | 38.7626 | [5 empty] | -1.2521 | -17.9762 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.6255 | 3.3513 | 38.0654 | [7 empty] | -1.2359 | -17.6027 | 0.3738 | 2.9273e+18 | 0.154 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -1.4997 | -26.0312 | 3.8168 | 4.391e+18 | 3.5943 | [6 empty] | 9.6805 | 4.1872 | 48.7377 | [5 empty] | -1.5583 | -22.2149 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.5698 | 4.1389 | 48.2975 | [7 empty] | -1.5613 | -21.9802 | 0.2346 | 4.391e+18 | 0.0837 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -1.8237 | -31.9098 | 4.9246 | 4.391e+18 | 3.6323 | [6 empty] | 11.8168 | 5.042 | 59.9855 | [5 empty] | -1.9026 | -26.9858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.5028 | 4.9252 | 58.1804 | [7 empty] | -1.836 | -26.2865 | 0.7025 | 2.9273e+18 | 0.2323 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -2.171 | -38.2631 | 5.974 | 2.9273e+18 | 3.6772 | [6 empty] | 14.1995 | 5.9953 | 72.5305 | [5 empty] | -2.2852 | -32.2901 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.0521 | 5.9032 | 71.7333 | [7 empty] | -2.2164 | -31.8589 | 0.4367 | 2.9273e+18 | 0.1105 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -2.482 | -43.9133 | 6.1758 | 2.9273e+18 | 3.6546 | [6 empty] | 16.8328 | 7.049 | 86.3955 | [5 empty] | -2.6786 | -37.7406 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.7309 | 7.0175 | 85.5509 | [7 empty] | -2.6219 | -37.5141 | 0.2335 | 2.9273e+18 | 0.0843 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -2.8629 | -50.7857 | 7.6539 | 4.391e+18 | 3.8374 | [6 empty] | 19.721 | 8.2046 | 101.6018 | [5 empty] | -3.0684 | -43.1346 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.3328 | 8.023 | 98.9211 | [7 empty] | -2.8802 | -42.2792 | 0.8759 | 4.391e+18 | 0.2376 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -3.1942 | -56.8551 | 8.3917 | 4.391e+18 | 3.8971 | [6 empty] | 22.8676 | 9.4636 | 118.1696 | [5 empty] | -3.4539 | -48.4674 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.9047 | 9.4244 | 118.2874 | [7 empty] | -3.3869 | -48.4108 | 0.0877 | 4.391e+18 | 0.0961 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -3.524 | -62.7984 | 9.0665 | 4.391e+18 | 3.9427 | [6 empty] | 26.2765 | 10.8275 | 136.1176 | [5 empty] | -3.8349 | -53.7373 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.962 | 10.6399 | 133.7743 | [7 empty] | -3.6292 | -53.0654 | 0.7027 | 2.9273e+18 | 0.2044 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -3.846 | -68.6391 | 9.702 | 4.391e+18 | 3.9873 | [6 empty] | 29.9509 | 12.2977 | 155.4638 | [5 empty] | -4.2114 | -58.944 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.8376 | 12.1886 | 154.0866 | [7 empty] | -4.0203 | -58.5877 | 0.4043 | 4.391e+18 | 0.1596 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -4.1185 | -73.5896 | 9.5125 | 4.391e+18 | 3.9139 | [6 empty] | 33.8941 | 13.8755 | 176.2254 | [5 empty] | -4.5835 | -64.0885 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.5535 | 13.7388 | 172.6295 | [7 empty] | -4.2912 | -63.4191 | 0.7305 | 4.391e+18 | 0.2277 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -4.4667 | -79.9326 | 10.7712 | 2.9273e+18 | 4.0434 | [6 empty] | 38.1092 | 15.562 | 198.4186 | [5 empty] | -4.9511 | -69.1723 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.7656 | 15.4048 | 195.6952 | [7 empty] | -4.7783 | -68.6335 | 0.5658 | 2.9273e+18 | 0.1475 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -4.7691 | -85.4187 | 11.2346 | 4.391e+18 | 4.0625 | [6 empty] | 42.5992 | 17.3585 | 222.0589 | [5 empty] | -5.3144 | -74.1973 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.3859 | 17.2257 | 219.7893 | [7 empty] | -5.1059 | -73.7797 | 0.4667 | 2.9273e+18 | 0.147 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -5.0731 | -90.8959 | 11.7457 | 2.9273e+18 | 4.0886 | [6 empty] | 47.3669 | 19.2661 | 247.1613 | [5 empty] | -5.6736 | -79.1656 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.4346 | 18.8516 | 240.8967 | [7 empty] | -5.3986 | -78.0246 | 1.1737 | 2.9273e+18 | 0.2704 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -5.3648 | -96.2156 | 12.1546 | 2.9273e+18 | 4.1021 | [6 empty] | 52.4149 | 21.286 | 273.7401 | [5 empty] | -6.0287 | -84.0791 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.6977 | 20.9571 | 268.3272 | [7 empty] | -5.7478 | -83.1841 | 0.9381 | 2.9273e+18 | 0.2263 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -5.6564 | -101.5229 | 12.6036 | 2.9273e+18 | 4.1217 | [6 empty] | 57.7461 | 23.419 | 301.8092 | [5 empty] | -6.38 | -88.9401 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.9292 | 23.0165 | 295.866 | [7 empty] | -6.0796 | -87.984 | 1.0022 | 2.9273e+18 | 0.2426 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -5.9786 | -107.2469 | 13.5171 | 2.9273e+18 | 4.194 | [6 empty] | 63.3628 | 25.6663 | 331.3818 | [5 empty] | -6.7276 | -93.7506 | 4.391e+18 | [5 empty] | 62.6603 | 25.2637 | 325.7519 | [7 empty] | -6.383 | -92.8866 | 0.9302 | 2.9273e+18 | 0.2469 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -6.2319 | -111.857 | 13.3709 | 2.9273e+18 | 4.1411 | [6 empty] | 69.2674 | 28.0289 | 362.4708 | [5 empty] | -7.0717 | -98.5125 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.4002 | 27.5463 | 355.6532 | [7 empty] | -6.6881 | -97.5276 | 1.057 | 2.9273e+18 | 0.2728 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -6.5455 | -117.4457 | 14.2442 | 2.9273e+18 | 4.2088 | [6 empty] | 75.4625 | 30.5077 | 395.0886 | [5 empty] | -7.4123 | -103.2279 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.2116 | 30.2783 | 392.6262 | [7 empty] | -7.1983 | -102.8647 | 0.4216 | 2.9273e+18 | 0.1421 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -6.8329 | -122.5524 | 14.6825 | 2.9273e+18 | 4.2238 | [6 empty] | 81.9502 | 33.1035 | 429.2473 | [5 empty] | -7.7497 | -107.8985 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 81.7437 | 32.9138 | 426.287 | [7 empty] | -7.4875 | -107.5319 | 0.4507 | 2.9273e+18 | 0.1457 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -7.112 | -127.4632 | 14.9687 | 2.9273e+18 | 4.2207 | [6 empty] | 88.7328 | 35.8173 | 464.9586 | [5 empty] | -8.0839 | -112.5261 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.266 | 35.5793 | 460.176 | [7 empty] | -7.8089 | -111.9903 | 0.6022 | 4.391e+18 | 0.1516 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -7.3799 | -132.1681 | 15.0914 | 4.391e+18 | 4.1991 | [6 empty] | 95.8124 | 38.65 | 502.2337 | [5 empty] | -8.4151 | -117.1122 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.2382 | 38.2849 | 497.0085 | [7 empty] | -8.1089 | -116.5083 | 0.6771 | 2.9273e+18 | 0.1844 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -7.6572 | -136.9891 | 15.369 | 2.9273e+18 | 4.1942 | [6 empty] | 103.1912 | 41.6023 | 541.0838 | [5 empty] | -8.7433 | -121.6585 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.4221 | 41.4939 | 540.3198 | [7 empty] | -8.4686 | -121.5619 | 0.2913 | 2.9273e+18 | 0.1475 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -7.9665 | -142.1781 | 16.0496 | 2.9273e+18 | 4.2289 | [6 empty] | 110.8711 | 44.6752 | 581.5195 | [5 empty] | -9.0688 | -126.1664 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 110.5437 | 44.4556 | 577.135 | [7 empty] | -8.7809 | -125.7412 | 0.5136 | 2.9273e+18 | 0.1403 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -8.2506 | -146.4826 | 16.0244 | 2.9273e+18 | 4.1706 | [6 empty] | 118.6 | 47.7677 | 622.2135 | [5 empty] | -9.3815 | -130.4982 | 4.391e+18 | [5 empty] | 117.6578 | 47.527 | 612.7197 | [7 empty] | -9.0376 | -129.6831 | 0.8846 | 4.391e+18 | 0.177 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -9.2376 | -3.548 | 4.3526 | 25930.627 | 4.8687 | [6 empty] | 4.1619 | 5.8507 | 7.7516 | [5 empty] | -5.5854 | -1.1801 | 9983.8948 | [5 empty] | 4.1483 | 5.8473 | 8.2593 | [7 empty] | -5.8206 | -1.8056 | 0.6683 | 11355.0339 | 0.7823 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -7.1521 | -25.5586 | 5.8485 | 4.391e+18 | 3.0521 | [6 empty] | 8.5469 | 7.6052 | 30.8395 | [5 empty] | -5.1917 | -20.0484 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.3628 | 7.4867 | 30.34 | [7 empty] | -5.2384 | -19.7592 | 0.2929 | 4.391e+18 | 0.2059 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -6.5188 | -48.0511 | 8.6297 | 2.9273e+18 | 3.2423 | [6 empty] | 16.6183 | 10.8347 | 73.3363 | [5 empty] | -5.5113 | -39.4804 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.4685 | 10.8214 | 71.8357 | [7 empty] | -5.4134 | -38.9697 | 0.5201 | 4.391e+18 | 0.2151 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -6.727 | -69.7227 | 11.0104 | 2.9273e+18 | 3.7586 | [6 empty] | 28.6953 | 15.6669 | 136.9234 | [5 empty] | -6.2589 | -58.7223 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.3923 | 15.6407 | 134.4117 | [7 empty] | -6.1882 | -58.1554 | 0.5713 | 4.391e+18 | 0.2031 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -7.2829 | -90.444 | 12.7598 | 4.391e+18 | 3.956 | [6 empty] | 45.018 | 22.1979 | 222.8647 | [5 empty] | -7.2125 | -77.6844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.1102 | 22.1449 | 223.2487 | [7 empty] | -7.1247 | -77.7268 | 0.0975 | 2.9273e+18 | 0.0958 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -8.0211 | -111.0469 | 14.7968 | 2.9273e+18 | 4.1397 | [6 empty] | 65.7816 | 30.5057 | 332.1876 | [5 empty] | -8.2636 | -96.2522 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.5418 | 30.5497 | 328.6147 | [7 empty] | -8.0874 | -95.827 | 0.4603 | 4.391e+18 | 0.1321 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -8.8308 | -130.4668 | 16.1055 | 4.391e+18 | 4.1793 | [6 empty] | 91.1517 | 40.6567 | 465.7644 | [5 empty] | -9.3591 | -114.3699 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.378 | 40.5442 | 457.8711 | [7 empty] | -9.0745 | -113.5432 | 0.8743 | 4.391e+18 | 0.1868 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -9.7587 | -148.8773 | 16.9975 | 4.391e+18 | 4.1126 | [6 empty] | 121.0189 | 52.607 | 623.0193 | [5 empty] | -10.4635 | -131.8944 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.4218 | 52.7384 | 616.179 | [7 empty] | -10.3243 | -131.3423 | 0.5694 | 2.9273e+18 | 0.1493 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -32.62 | 19.1937 | 13.3594 | 5103.4378 | 7.5452 | [6 empty] | 12.8571 | 23.2471 | 10.6483 | [5 empty] | -19.2988 | 18.1837 | 4487.1032 | [5 empty] | 12.8404 | 23.3226 | 10.8702 | [7 empty] | -19.553 | 18.0224 | 0.3011 | 4523.3794 | 0.2173 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -27.402 | -8.9751 | 11.2948 | 23760.5792 | 6.221 | [6 empty] | 17.2422 | 25.0016 | 33.7361 | [5 empty] | -17.3981 | -3.7316 | 10521.2011 | [5 empty] | 17.2149 | 25.1312 | 34.3176 | [7 empty] | -17.8241 | -4.0466 | 0.5298 | 10816.0839 | 0.3027 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -22.1052 | -41.7378 | 13.514 | 4.391e+18 | 4.5017 | [6 empty] | 25.3135 | 28.2311 | 76.2329 | [5 empty] | -15.5075 | -29.9438 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.3246 | 28.1636 | 76.4561 | [7 empty] | -15.4426 | -30.1329 | 0.1999 | 4.391e+18 | 0.1342 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -18.6111 | -69.898 | 15.9823 | 2.9273e+18 | 3.451 | [6 empty] | 37.3905 | 33.0633 | 139.82 | [5 empty] | -14.2664 | -54.5176 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.3011 | 33.1348 | 137.7871 | [7 empty] | -14.1184 | -53.7535 | 0.7782 | 4.391e+18 | 0.1644 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -16.6295 | -93.6397 | 17.353 | 4.391e+18 | 3.3696 | [6 empty] | 53.7132 | 39.5943 | 225.7613 | [5 empty] | -13.6836 | -76.5385 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.5601 | 39.6762 | 223.3238 | [7 empty] | -13.582 | -75.9165 | 0.6303 | 4.391e+18 | 0.1398 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -15.5637 | -115.3663 | 18.8504 | 4.391e+18 | 3.7384 | [6 empty] | 74.4768 | 47.9021 | 335.0842 | [5 empty] | -13.5881 | -96.6197 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.736 | 48.2362 | 336.0303 | [7 empty] | -13.707 | -96.7047 | 0.1462 | 2.9273e+18 | 0.1299 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -15.1374 | -135.0171 | 19.6629 | 2.9273e+18 | 3.9073 | [6 empty] | 99.8469 | 58.0531 | 468.661 | [5 empty] | -13.823 | -115.3982 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.0722 | 58.4946 | 467.942 | [7 empty] | -13.8516 | -115.2451 | 0.1557 | 4.391e+18 | 0.147 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -15.2531 | -153.2958 | 20.1693 | 2.9273e+18 | 3.8895 | [6 empty] | 129.7141 | 70.0035 | 625.9159 | [5 empty] | -14.2741 | -133.1502 | 4.391e+18 | [5 empty] | 130.1193 | 70.5392 | 624.9261 | [7 empty] | -14.2102 | -133.0136 | 0.1508 | 2.9273e+18 | 0.1408 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -54.3311 | 41.4742 | 22.9601 | 4310.4469 | 8.4676 | [6 empty] | 28.862 | 55.268 | 15.98 | [5 empty] | -31.8993 | 36.5767 | 3972.5906 | [5 empty] | 28.2741 | 54.6024 | 15.7535 | [7 empty] | -32.174 | 36.4563 | 0.2999 | 3979.7614 | 0.2266 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -49.7305 | 18.3468 | 19.5604 | 6456.5275 | 8.1913 | [6 empty] | 33.2471 | 57.0225 | 39.0679 | [5 empty] | -30.1907 | 19.2435 | 5390.2288 | [5 empty] | 32.7883 | 56.7934 | 38.7824 | [7 empty] | -30.6857 | 19.3724 | 0.5115 | 5395.2426 | 0.2382 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -43.2304 | -15.5672 | 18.1264 | 27953.8669 | 6.7567 | [6 empty] | 41.3184 | 60.252 | 81.5647 | [5 empty] | -27.843 | -5.9863 | 10623.4296 | [5 empty] | 40.925 | 60.0263 | 81.9728 | [7 empty] | -28.2772 | -6.32 | 0.5476 | 10848.2006 | 0.2456 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -37.161 | -49.8587 | 19.9557 | 4.391e+18 | 5.2864 | [6 empty] | 53.3954 | 65.0842 | 145.1518 | [5 empty] | -25.5198 | -33.6504 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 52.7459 | 64.7313 | 142.9638 | [7 empty] | -25.7148 | -32.9495 | 0.7276 | 2.1955e+18 | 0.4086 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -32.4548 | -80.2075 | 21.7574 | 4.391e+18 | 4.7317 | [6 empty] | 69.7181 | 71.6152 | 231.0931 | [5 empty] | -23.6133 | -60.3275 | 4.391e+18 | [5 empty] | 69.1493 | 71.3659 | 231.0631 | [7 empty] | -24.024 | -60.4248 | 0.422 | 4.391e+18 | 0.3064 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -28.9406 | -107.3774 | 23.5391 | 2.9273e+18 | 3.7831 | [6 empty] | 90.4817 | 79.923 | 340.4159 | [5 empty] | -22.2324 | -84.8144 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.6031 | 80.1235 | 339.1884 | [7 empty] | -22.1242 | -84.4501 | 0.38 | 4.391e+18 | 0.0804 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -26.5746 | -130.739 | 24.2149 | 4.391e+18 | 3.4832 | [6 empty] | 115.8518 | 90.074 | 473.9928 | [5 empty] | -21.3362 | -107.0975 | 4.391e+18 | [5 empty] | 115.6592 | 90.0627 | 470.9538 | [7 empty] | -21.1864 | -106.5848 | 0.5341 | 4.391e+18 | 0.0875 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -25.3056 | -151.2321 | 24.2412 | 4.391e+18 | 3.4955 | [6 empty] | 145.719 | 102.0244 | 631.2476 | [5 empty] | -20.839 | -127.4059 | 4.391e+18 | [5 empty] | 145.6967 | 102.4473 | 626.4731 | [7 empty] | -20.6712 | -126.6473 | 0.7769 | 4.391e+18 | 0.1483 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -73.9321 | 60.7047 | 31.6205 | 4091.2645 | 8.9466 | [6 empty] | 52.8098 | 103.1801 | 23.9578 | [5 empty] | -43.3565 | 52.6429 | 3820.3509 | [5 empty] | 52.0687 | 102.2598 | 24.3126 | [7 empty] | -43.642 | 52.142 | 0.5766 | 3842.1619 | 0.3288 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -70.3025 | 42.7033 | 28.5088 | 4994.7794 | 9.055 | [6 empty] | 57.1948 | 104.9347 | 47.0456 | [5 empty] | -41.9913 | 39.3529 | 4469.0389 | [5 empty] | 56.5221 | 104.3108 | 47.8937 | [7 empty] | -42.4748 | 38.687 | 0.8229 | 4517.1455 | 0.3895 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -64.3225 | 12.9317 | 24.9914 | 7960.3682 | 8.7086 | [6 empty] | 65.2662 | 108.1642 | 89.5425 | [5 empty] | -39.8622 | 18.0567 | 6098.1769 | [5 empty] | 64.826 | 107.678 | 88.8938 | [7 empty] | -39.9313 | 18.1603 | 0.1246 | 6089.201 | 0.1091 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -57.6423 | -21.3862 | 24.2694 | 29755.3825 | 7.3273 | [6 empty] | 77.3432 | 112.9964 | 153.1295 | [5 empty] | -37.3714 | -8.0411 | 10657.7196 | [5 empty] | 76.9797 | 112.9895 | 150.7035 | [7 empty] | -37.4784 | -7.0567 | 0.9902 | 10362.815 | 0.4998 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -51.4861 | -54.9483 | 25.3453 | 4.391e+18 | 5.9888 | [6 empty] | 93.6659 | 119.5274 | 239.0708 | [5 empty] | -34.9042 | -35.7799 | 87150.7326 | [5 empty] | 93.0359 | 119.2429 | 239.2917 | [7 empty] | -35.3428 | -35.944 | 0.4683 | 100511.7763 | 0.2068 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -46.1176 | -86.8064 | 27.3078 | 4.391e+18 | 5.5867 | [6 empty] | 114.4295 | 127.8352 | 348.3937 | [5 empty] | -32.7121 | -63.0154 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.5573 | 127.8193 | 345.2559 | [7 empty] | -33.1284 | -62.1879 | 0.9263 | 4.391e+18 | 0.4004 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -41.9301 | -114.7366 | 28.2825 | 4.391e+18 | 4.9451 | [6 empty] | 139.7995 | 137.9862 | 481.9705 | [5 empty] | -30.907 | -88.6907 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.1554 | 138.523 | 479.4721 | [7 empty] | -30.7167 | -87.9867 | 0.7292 | 4.391e+18 | 0.1262 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -39.104 | -138.8795 | 28.2395 | 4.391e+18 | 4.3916 | [6 empty] | 169.6668 | 149.9365 | 639.2254 | [5 empty] | -29.5146 | -112.3179 | 4.391e+18 | [5 empty] | 169.73 | 150.75 | 634.9335 | [7 empty] | -29.5259 | -111.3394 | 0.9785 | 4.391e+18 | 0.1879 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -92.1873 | 78.0658 | 39.6974 | 3999.4299 | 9.2628 | [6 empty] | 85.1765 | 167.936 | 34.7401 | [5 empty] | -54.0092 | 67.1886 | 3755.7277 | [5 empty] | 85.0163 | 166.949 | 34.7408 | [7 empty] | -53.5291 | 66.8722 | 0.575 | 3755.2056 | 0.1781 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -89.2531 | 63.792 | 37.0099 | 4501.6256 | 9.4757 | [6 empty] | 89.5615 | 169.6905 | 57.828 | [5 empty] | -52.9172 | 56.7612 | 4127.7328 | [5 empty] | 90.3419 | 169.5483 | 57.0969 | [7 empty] | -51.9391 | 56.915 | 0.9901 | 4103.6232 | 0.3351 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -84.1048 | 38.7191 | 33.0015 | 5822.7488 | 9.5096 | [6 empty] | 97.6329 | 172.92 | 100.3248 | [5 empty] | -51.1069 | 39.2059 | 4953.9873 | [5 empty] | 97.9618 | 172.6712 | 99.4586 | [7 empty] | -50.5424 | 39.406 | 0.5989 | 4928.9473 | 0.2149 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -77.7566 | 7.339 | 30.2928 | 9269.937 | 9.071 | [6 empty] | 109.7099 | 177.7522 | 163.9119 | [5 empty] | -48.7986 | 16.2319 | 6646.289 | [5 empty] | 109.696 | 177.7369 | 163.2592 | [7 empty] | -48.7404 | 16.4525 | 0.2281 | 6622.0967 | 0.0914 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -71.2528 | -25.9119 | 29.6448 | 28839.001 | 7.7207 | [6 empty] | 126.0326 | 184.2832 | 249.8532 | [5 empty] | -46.2667 | -9.9585 | 10672.9435 | [5 empty] | 126.3208 | 184.9493 | 249.1467 | [7 empty] | -46.3324 | -9.4862 | 0.4769 | 10547.2067 | 0.2308 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -64.9525 | -59.6188 | 30.7325 | 4.391e+18 | 6.5271 | [6 empty] | 146.7962 | 192.591 | 359.1761 | [5 empty] | -43.7552 | -37.3666 | 33015.85 | [5 empty] | 146.509 | 193.2515 | 356.2381 | [7 empty] | -44.0627 | -36.3364 | 1.0751 | 30252.4311 | 0.4662 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -59.5121 | -90.636 | 31.7391 | 4.391e+18 | 6.0397 | [6 empty] | 172.1662 | 202.742 | 492.7529 | [5 empty] | -41.4355 | -64.5475 | 4.391e+18 | [5 empty] | 171.9043 | 203.1743 | 487.9344 | [7 empty] | -41.4446 | -63.3745 | 1.1731 | 4.391e+18 | 0.2914 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -55.3354 | -118.0934 | 31.8984 | 4.391e+18 | 6.1587 | [6 empty] | 202.0335 | 214.6923 | 650.0078 | [5 empty] | -39.4171 | -90.4506 | 4.391e+18 | [5 empty] | 202.0077 | 215.7948 | 649.0512 | [7 empty] | -39.8347 | -89.8678 | 0.717 | 4.391e+18 | 0.323 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -109.384 | 94.0953 | 47.2544 | 3952.9221 | 9.4907 | [6 empty] | 126.349 | 250.3096 | 48.456 | [5 empty] | -64.0678 | 80.7007 | 3722.5711 | [5 empty] | 125.8531 | 249.3595 | 48.0821 | [7 empty] | -63.9657 | 80.6468 | 0.1154 | 3720.5376 | 0.088 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -106.9901 | 82.5314 | 44.9946 | 4272.7311 | 9.7255 | [6 empty] | 130.7341 | 252.0641 | 71.5439 | [5 empty] | -63.177 | 72.2882 | 3963.3592 | [5 empty] | 130.6808 | 251.8445 | 71.2923 | [7 empty] | -63.0882 | 72.3223 | 0.0952 | 3960.5133 | 0.0389 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -102.6018 | 61.4482 | 41.1203 | 5035.3335 | 9.8999 | [6 empty] | 138.8054 | 255.2936 | 114.0407 | [5 empty] | -61.6504 | 57.7258 | 4466.0288 | [5 empty] | 138.3586 | 255.0993 | 114.1256 | [7 empty] | -61.9187 | 57.6885 | 0.2709 | 4471.6134 | 0.082 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -96.8772 | 33.7133 | 37.5058 | 6617.2764 | 9.8498 | [6 empty] | 150.8824 | 260.1258 | 177.6278 | [5 empty] | -59.6056 | 37.8988 | 5387.527 | [5 empty] | 150.4018 | 259.8048 | 177.3841 | [7 empty] | -59.7973 | 37.9166 | 0.1925 | 5390.2563 | 0.0614 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -90.5831 | 2.6188 | 35.3212 | 10284.2898 | 9.2879 | [6 empty] | 167.2052 | 266.6568 | 263.5691 | [5 empty] | -57.2218 | 14.2206 | 7079.4649 | [5 empty] | 167.3538 | 266.8461 | 261.3268 | [7 empty] | -57.0366 | 14.8699 | 0.6752 | 7011.4012 | 0.2521 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -84.0459 | -30.6624 | 34.9084 | 29060.6136 | 8.0469 | [6 empty] | 187.9687 | 274.9646 | 372.892 | [5 empty] | -54.6894 | -11.7735 | 10680.9197 | [5 empty] | 187.2357 | 274.1319 | 369.4214 | [7 empty] | -54.5638 | -11.2019 | 0.5853 | 10554.679 | 0.2309 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -77.9833 | -62.7121 | 35.2342 | 2.1955e+18 | 6.9663 | [6 empty] | 213.3388 | 285.1156 | 506.4688 | [5 empty] | -52.1743 | -38.7258 | 23956.0931 | [5 empty] | 211.9726 | 284.3523 | 495.2534 | [7 empty] | -51.94 | -36.653 | 2.086 | 21569.9992 | 0.6504 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -72.8139 | -92.4197 | 35.4815 | 4.391e+18 | 6.4575 | [6 empty] | 243.206 | 297.0659 | 663.7237 | [5 empty] | -49.8172 | -65.3995 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 242.6037 | 297.157 | 662.7786 | [7 empty] | -50.123 | -65.1735 | 0.3802 | 2.1955e+18 | 0.1823 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -125.6006 | 109.0373 | 54.2232 | 3926.1013 | 9.648 | [6 empty] | 176.6559 | 350.9582 | 65.2149 | [5 empty] | -73.6637 | 93.4581 | 3703.4128 | [5 empty] | 176.6104 | 350.6941 | 64.949 | [7 empty] | -73.5656 | 93.4868 | 0.1022 | 3701.1824 | 0.0387 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -123.5818 | 99.4185 | 52.2803 | 4148.1127 | 9.8721 | [6 empty] | 181.041 | 352.7128 | 88.3027 | [5 empty] | -72.9221 | 86.5027 | 3871.6057 | [5 empty] | 181.4414 | 352.4091 | 88.2441 | [7 empty] | -72.5152 | 86.413 | 0.4166 | 3868.5475 | 0.0906 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -119.8081 | 81.5018 | 48.7245 | 4649.3053 | 10.1041 | [6 empty] | 189.1123 | 355.9422 | 130.7996 | [5 empty] | -71.6253 | 74.257 | 4210.2173 | [5 empty] | 189.0714 | 355.6723 | 129.0241 | [7 empty] | -71.4238 | 74.6953 | 0.4823 | 4193.5008 | 0.1609 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -114.7105 | 57.1558 | 44.8753 | 5588.3008 | 10.2044 | [6 empty] | 201.1894 | 360.7744 | 194.3866 | [5 empty] | -69.8351 | 57.1616 | 4795.6469 | [5 empty] | 200.817 | 360.3065 | 193.5277 | [7 empty] | -69.8312 | 57.3 | 0.1385 | 4789.4282 | 0.0502 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -108.8749 | 28.8196 | 41.8478 | 7328.5683 | 10.0631 | [6 empty] | 217.5121 | 367.3054 | 280.3279 | [5 empty] | -67.6656 | 36.1017 | 5767.2809 | [5 empty] | 217.2388 | 367.2427 | 280.1463 | [7 empty] | -67.7965 | 36.1498 | 0.1395 | 5767.2819 | 0.0336 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -102.4838 | -2.7906 | 40.125 | 11332.5333 | 9.4835 | [6 empty] | 238.2756 | 375.6133 | 389.6508 | [5 empty] | -65.2546 | 12.1759 | 7428.7349 | [5 empty] | 238.881 | 376.1506 | 384.3488 | [7 empty] | -64.7864 | 13.4179 | 1.3273 | 7300.9428 | 0.4629 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -96.2367 | -34.4571 | 39.5086 | 28177.0837 | 8.2551 | [6 empty] | 263.6457 | 385.7642 | 523.2276 | [5 empty] | -62.7394 | -13.5079 | 10685.5807 | [5 empty] | 263.0321 | 385.3884 | 517.6096 | [7 empty] | -62.6118 | -12.51 | 1.006 | 10490.6892 | 0.3681 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -90.5183 | -64.8789 | 39.3219 | 2.1955e+18 | 7.3246 | [6 empty] | 293.5129 | 397.7146 | 680.4825 | [5 empty] | -60.2583 | -39.7683 | 20018.7832 | [5 empty] | 294.6003 | 398.3996 | 674.7695 | [7 empty] | -59.6335 | -38.6795 | 1.2553 | 19057.0032 | 0.2755 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -141.2236 | 123.3662 | 61.0697 | 3908.4297 | 9.7917 | [6 empty] | 235.8803 | 469.448 | 84.9444 | [5 empty] | -82.8137 | 105.5394 | 3691.4714 | [5 empty] | 238.1855 | 470.4224 | 84.0114 | [7 empty] | -81.7536 | 105.7541 | 1.0817 | 3677.2999 | 0.288 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -139.4904 | 115.2346 | 59.3843 | 4070.5276 | 9.9912 | [6 empty] | 240.2654 | 471.2026 | 108.0323 | [5 empty] | -82.1841 | 99.6627 | 3815.5865 | [5 empty] | 241.2099 | 471.3036 | 107.6941 | [7 empty] | -81.6526 | 99.687 | 0.532 | 3809.5209 | 0.1249 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -136.2144 | 99.849 | 56.1636 | 4424.7781 | 10.2375 | [6 empty] | 248.3367 | 474.4321 | 150.5291 | [5 empty] | -81.069 | 89.2029 | 4059.8279 | [5 empty] | 249.8667 | 475.0811 | 149.1543 | [7 empty] | -80.3488 | 89.5353 | 0.7932 | 4043.7943 | 0.2256 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -131.7331 | 78.5522 | 52.402 | 5048.4368 | 10.4031 | [6 empty] | 260.4137 | 479.2643 | 214.1162 | [5 empty] | -79.4992 | 74.3577 | 4467.0346 | [5 empty] | 262.5417 | 480.2144 | 213.1079 | [7 empty] | -78.5963 | 74.6192 | 0.9401 | 4448.2246 | 0.2504 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -126.3813 | 52.9375 | 48.911 | 6096.9235 | 10.4245 | [6 empty] | 276.7365 | 485.7952 | 300.0575 | [5 empty] | -77.5473 | 55.679 | 5107.5889 | [5 empty] | 279.4016 | 486.739 | 297.6677 | [7 empty] | -76.3225 | 56.2007 | 1.3312 | 5068.4667 | 0.3678 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -120.3441 | 23.5757 | 46.2095 | 8019.1127 | 10.2546 | [6 empty] | 297.5 | 494.1031 | 409.3803 | [5 empty] | -75.3106 | 33.9344 | 6106.6308 | [5 empty] | 299.5036 | 495.3659 | 406.6869 | [7 empty] | -74.5655 | 34.6149 | 1.0091 | 6053.7759 | 0.3067 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -114.1764 | -6.8112 | 44.5637 | 12032.8224 | 9.5519 | [6 empty] | 322.8701 | 504.2541 | 542.9572 | [5 empty] | -72.8958 | 9.9769 | 7731.2175 | [5 empty] | 324.9315 | 505.7092 | 536.6991 | [7 empty] | -72.0462 | 11.3035 | 1.5754 | 7588.0297 | 0.5008 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -108.1895 | -37.0996 | 43.6732 | 26329.0446 | 8.421 | [6 empty] | 352.7373 | 516.2044 | 700.2121 | [5 empty] | -70.425 | -15.1636 | 10688.5059 | [5 empty] | 355.152 | 518.1541 | 699.1959 | [7 empty] | -69.8677 | -14.6627 | 0.7493 | 10560.1373 | 0.2012 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.0853 | -7.3034 | 3.0159 | 6.4036e+17 | 5.169 | [6 empty] | 4.533 | 2.4496 | 7.0762 | [5 empty] | 4.0489 | -5.0788 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 4.5858 | 2.4842 | 7.0998 | [7 empty] | 4.1237 | -5.0909 | 0.0757 | 1.3722e+17 | 0.107 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 3.1387 | -22.4869 | 4.9767 | 2.9273e+18 | 3.8703 | [6 empty] | 8.918 | 4.2042 | 30.1641 | [5 empty] | 1.6369 | -17.7422 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.8571 | 4.1611 | 31.0163 | [7 empty] | 1.3252 | -17.9318 | 0.3648 | 2.9273e+18 | 0.4209 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 0.7795 | -44.0214 | 8.0658 | 2.9273e+18 | 3.8901 | [6 empty] | 16.9894 | 7.4336 | 72.6609 | [5 empty] | -0.2207 | -36.0179 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.9316 | 7.3979 | 73.1078 | [7 empty] | -0.3614 | -36.0429 | 0.1429 | 2.9273e+18 | 0.1236 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -1.1617 | -66.5088 | 10.5903 | 4.391e+18 | 4.0929 | [6 empty] | 29.0664 | 12.2658 | 136.248 | [5 empty] | -2.0859 | -55.9589 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.6526 | 12.1246 | 132.2308 | [7 empty] | -1.7323 | -55.0959 | 0.9326 | 4.391e+18 | 0.308 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -2.7841 | -87.9864 | 12.4054 | 2.9273e+18 | 4.1665 | [6 empty] | 45.3891 | 18.7968 | 222.1893 | [5 empty] | -3.8436 | -75.6263 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.1356 | 18.6541 | 220.4719 | [7 empty] | -3.7326 | -75.2771 | 0.3665 | 2.9273e+18 | 0.0974 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -4.3356 | -109.0629 | 14.381 | 2.9273e+18 | 4.2682 | [6 empty] | 66.1527 | 27.1047 | 331.5122 | [5 empty] | -5.4805 | -94.7275 | 4.391e+18 | [5 empty] | 66.0914 | 26.9749 | 327.4778 | [7 empty] | -4.9711 | -94.2222 | 0.7175 | 2.9273e+18 | 0.2604 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -5.6766 | -128.8296 | 15.6605 | 2.9273e+18 | 4.2798 | [6 empty] | 91.5227 | 37.2556 | 465.089 | [5 empty] | -7.0136 | -113.2263 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.2018 | 36.9755 | 459.2702 | [7 empty] | -6.5011 | -112.5847 | 0.8211 | 2.9273e+18 | 0.2507 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -6.9662 | -147.4664 | 16.513 | 4.391e+18 | 4.2125 | [6 empty] | 121.3899 | 49.206 | 622.3439 | [5 empty] | -8.4509 | -131.0202 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.8552 | 49.0437 | 614.4025 | [7 empty] | -8.0202 | -130.3482 | 0.7982 | 4.391e+18 | 0.1816 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 0.7681 | 10.2578 | 0.8922 | 3036.1671 | 0.8486 | [6 empty] | 5.732 | 6.8009 | 1.4594 | [5 empty] | 0.8055 | 9.3664 | 3068.1872 | [5 empty] | 5.8855 | 6.849 | 1.7393 | [7 empty] | 1.0921 | 8.8885 | 0.5572 | 3141.652 | 0.7744 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -1.1236 | -26.0708 | 6.2243 | 4.391e+18 | 3.2105 | [6 empty] | 11.3368 | 9.0435 | 30.9699 | [5 empty] | -1.3523 | -19.8507 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.2765 | 9.0442 | 31.4177 | [7 empty] | -1.6619 | -20.1277 | 0.4154 | 2.9273e+18 | 0.3678 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -2.7105 | -49.7438 | 9.7424 | 2.9273e+18 | 3.7025 | [6 empty] | 19.4082 | 12.273 | 73.4667 | [5 empty] | -2.8266 | -40.0021 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.1675 | 12.1781 | 72.5453 | [7 empty] | -2.8807 | -39.6502 | 0.356 | 4.391e+18 | 0.1384 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -3.9852 | -71.5518 | 12.1436 | 2.9273e+18 | 4.0166 | [6 empty] | 31.4852 | 17.1052 | 137.0538 | [5 empty] | -4.2383 | -59.4108 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.263 | 17.0822 | 133.3994 | [7 empty] | -3.8217 | -58.5503 | 0.956 | 4.391e+18 | 0.3448 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -5.0855 | -92.0554 | 13.7437 | 4.391e+18 | 4.1236 | [6 empty] | 47.8079 | 23.6362 | 222.9951 | [5 empty] | -5.6092 | -78.3216 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.0902 | 23.6594 | 223.5612 | [7 empty] | -5.4194 | -78.4342 | 0.2206 | 4.391e+18 | 0.1436 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -6.2514 | -112.3234 | 15.5513 | 2.9273e+18 | 4.2433 | [6 empty] | 68.5715 | 31.944 | 332.318 | [5 empty] | -6.9453 | -96.7876 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.5148 | 32.1 | 327.951 | [7 empty] | -6.5839 | -96.2745 | 0.6276 | 2.9273e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -7.3152 | -131.4843 | 16.7033 | 4.391e+18 | 4.2543 | [6 empty] | 93.9416 | 42.095 | 465.8948 | [5 empty] | -8.2477 | -114.807 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.7214 | 42.1964 | 459.527 | [7 empty] | -7.8303 | -114.1775 | 0.7553 | 2.9273e+18 | 0.1999 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -8.4172 | -149.6528 | 17.4369 | 4.391e+18 | 4.1691 | [6 empty] | 123.8088 | 54.0453 | 623.1497 | [5 empty] | -9.5074 | -132.25 | 4.391e+18 | [5 empty] | 123.4114 | 54.1911 | 614.9019 | [7 empty] | -9.122 | -131.5693 | 0.7823 | 2.9273e+18 | 0.1829 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -25.0915 | 30.0273 | 11.0362 | 3640.1995 | 5.4027 | [6 empty] | 14.4272 | 24.1973 | 4.3561 | [5 empty] | -14.7145 | 26.2701 | 3503.004 | [5 empty] | 14.6392 | 24.315 | 4.4935 | [7 empty] | -14.3836 | 26.1372 | 0.3566 | 3504.3623 | 0.2035 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -24.0656 | 19.5161 | 9.7678 | 4642.4026 | 5.6816 | [6 empty] | 15.647 | 24.6854 | 10.7787 | [5 empty] | -14.3352 | 18.6624 | 4224.6679 | [5 empty] | 15.5121 | 24.6468 | 10.912 | [7 empty] | -14.6727 | 18.5173 | 0.3674 | 4256.568 | 0.2636 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -20.4593 | -8.2223 | 8.8964 | 14963.3628 | 5.0354 | [6 empty] | 20.0321 | 26.4399 | 33.8665 | [5 empty] | -13.359 | -2.8622 | 9093.5732 | [5 empty] | 19.9822 | 26.4991 | 34.4067 | [7 empty] | -13.7203 | -3.2202 | 0.5086 | 9323.2667 | 0.3069 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -17.3685 | -41.2557 | 13.164 | 4.391e+18 | 3.893 | [6 empty] | 28.1034 | 29.6694 | 76.3633 | [5 empty] | -12.435 | -29.0512 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.2127 | 29.8264 | 76.6777 | [7 empty] | -12.5214 | -29.0797 | 0.091 | 4.391e+18 | 0.0956 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -15.2281 | -69.8317 | 16.3114 | 2.9273e+18 | 3.4132 | [6 empty] | 40.1804 | 34.5016 | 139.9504 | [5 empty] | -11.9343 | -53.8564 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.1084 | 34.6901 | 137.2387 | [7 empty] | -11.7488 | -52.7567 | 1.1152 | 2.9273e+18 | 0.2646 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -14.0165 | -93.7834 | 17.7832 | 4.391e+18 | 3.5888 | [6 empty] | 56.5031 | 41.0326 | 225.8917 | [5 empty] | -11.8673 | -76.1306 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.4374 | 41.0686 | 225.3409 | [7 empty] | -11.8916 | -75.9773 | 0.1552 | 2.9273e+18 | 0.0517 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -13.5413 | -115.6216 | 19.2734 | 2.9273e+18 | 3.9148 | [6 empty] | 77.2667 | 49.3404 | 335.2146 | [5 empty] | -12.129 | -96.4001 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.2179 | 49.554 | 332.9411 | [7 empty] | -12.0543 | -95.9416 | 0.4646 | 4.391e+18 | 0.1281 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -13.4506 | -135.2872 | 20.005 | 4.391e+18 | 4.0289 | [6 empty] | 102.6368 | 59.4914 | 468.7914 | [5 empty] | -12.6179 | -115.2995 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.7881 | 59.8816 | 468.1093 | [7 empty] | -12.6716 | -115.1474 | 0.1613 | 2.9273e+18 | 0.1388 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -13.7845 | -153.4633 | 20.3468 | 2.9273e+18 | 3.9695 | [6 empty] | 132.504 | 71.4418 | 626.0463 | [5 empty] | -13.2543 | -133.1234 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.4132 | 71.7897 | 622.1816 | [7 empty] | -13.1595 | -132.6787 | 0.4546 | 2.9273e+18 | 0.1361 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -48.9483 | 48.6882 | 21.2222 | 3766.5156 | 7.1591 | [6 empty] | 30.4321 | 56.2182 | 9.6878 | [5 empty] | -28.788 | 42.0592 | 3591.1314 | [5 empty] | 30.3559 | 55.7975 | 9.6739 | [7 empty] | -28.3976 | 41.8129 | 0.4616 | 3588.656 | 0.1765 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -48.0214 | 41.3404 | 20.2061 | 4163.6364 | 7.4618 | [6 empty] | 31.6519 | 56.7063 | 16.1104 | [5 empty] | -28.3518 | 36.7154 | 3882.3806 | [5 empty] | 31.4513 | 56.2639 | 16.3343 | [7 empty] | -28.2263 | 36.2793 | 0.4538 | 3899.892 | 0.2218 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -43.8779 | 18.3812 | 16.9313 | 6148.2021 | 7.3378 | [6 empty] | 36.037 | 58.4608 | 39.1983 | [5 empty] | -26.9919 | 19.618 | 5227.095 | [5 empty] | 35.855 | 58.1525 | 39.8432 | [7 empty] | -27.0705 | 18.9764 | 0.6464 | 5296.6318 | 0.3316 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -38.6464 | -15.452 | 16.8513 | 22125.9395 | 6.3938 | [6 empty] | 44.1083 | 61.6903 | 81.6951 | [5 empty] | -25.1212 | -5.4003 | 9945.9253 | [5 empty] | 44.2154 | 61.7829 | 80.5864 | [7 empty] | -24.8654 | -4.7456 | 0.7029 | 9677.126 | 0.3436 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -33.6035 | -49.7191 | 19.6628 | 4.391e+18 | 5.0364 | [6 empty] | 56.1853 | 66.5225 | 145.2822 | [5 empty] | -23.2747 | -32.9875 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 56.1359 | 66.4993 | 144.801 | [7 empty] | -23.2443 | -32.8054 | 0.1847 | 2.1955e+18 | 0.0614 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -29.5928 | -80.0025 | 21.7489 | 4.391e+18 | 4.3514 | [6 empty] | 72.5081 | 73.0535 | 231.2235 | [5 empty] | -21.7759 | -59.7069 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.8591 | 73.2861 | 230.7412 | [7 empty] | -21.5214 | -59.4485 | 0.3627 | 4.391e+18 | 0.1813 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -26.7028 | -107.1664 | 23.6419 | 4.391e+18 | 3.6708 | [6 empty] | 93.2716 | 81.3613 | 340.5464 | [5 empty] | -20.719 | -84.2943 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.3783 | 81.4164 | 337.1732 | [7 empty] | -20.282 | -83.5304 | 0.88 | 4.391e+18 | 0.2663 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -24.7246 | -130.5125 | 24.2732 | 2.9273e+18 | 3.5224 | [6 empty] | 118.6417 | 91.5123 | 474.1232 | [5 empty] | -20.0734 | -106.6891 | 4.391e+18 | [5 empty] | 118.5532 | 91.6666 | 468.8536 | [7 empty] | -19.7204 | -105.7346 | 1.0177 | 4.391e+18 | 0.1992 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -23.7066 | -151.0237 | 24.249 | 2.9273e+18 | 3.554 | [6 empty] | 148.5089 | 103.4627 | 631.3781 | [5 empty] | -19.7682 | -127.0967 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.5643 | 104.0719 | 626.614 | [7 empty] | -19.6397 | -126.2774 | 0.8293 | 2.9273e+18 | 0.1838 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -69.8826 | 65.8116 | 30.2181 | 3810.0948 | 8.0866 | [6 empty] | 54.3799 | 104.1304 | 17.6656 | [5 empty] | -41.1039 | 56.5961 | 3621.3187 | [5 empty] | 54.3967 | 103.2209 | 17.4794 | [7 empty] | -40.2411 | 56.2929 | 0.9146 | 3611.1191 | 0.3181 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -69.1794 | 60.4676 | 29.4872 | 4018.7159 | 8.3484 | [6 empty] | 55.5997 | 104.6185 | 24.0882 | [5 empty] | -40.7386 | 52.682 | 3775.0893 | [5 empty] | 55.1496 | 103.6078 | 24.5119 | [7 empty] | -40.5338 | 52.042 | 0.6719 | 3792.0238 | 0.3064 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -65.632 | 42.4631 | 26.2747 | 4896.3956 | 8.474 | [6 empty] | 59.9847 | 106.373 | 47.176 | [5 empty] | -39.5239 | 39.5085 | 4407.9415 | [5 empty] | 60.1749 | 105.8886 | 47.1317 | [7 empty] | -38.853 | 39.2501 | 0.7189 | 4403.9095 | 0.2409 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -60.3221 | 12.656 | 23.4005 | 7758.2409 | 8.3983 | [6 empty] | 68.0561 | 109.6025 | 89.6729 | [5 empty] | -37.6275 | 18.36 | 5983.9046 | [5 empty] | 68.1673 | 109.5465 | 89.4468 | [7 empty] | -37.4182 | 18.4177 | 0.217 | 5970.1213 | 0.0878 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -54.2977 | -21.5605 | 23.4785 | 26362.2881 | 7.1669 | [6 empty] | 80.1331 | 114.4347 | 153.2599 | [5 empty] | -35.4071 | -7.6182 | 10278.5235 | [5 empty] | 80.2959 | 114.4041 | 151.55 | [7 empty] | -35.002 | -6.9965 | 0.742 | 10058.2343 | 0.2887 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -48.6488 | -54.9363 | 24.9829 | 4.391e+18 | 5.8032 | [6 empty] | 96.4558 | 120.9657 | 239.2012 | [5 empty] | -33.208 | -35.2963 | 59623.1576 | [5 empty] | 96.4986 | 120.8255 | 236.5273 | [7 empty] | -32.7811 | -34.5547 | 0.8557 | 49884.9808 | 0.2156 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -43.814 | -86.6331 | 27.1794 | 4.391e+18 | 5.359 | [6 empty] | 117.2194 | 129.2735 | 348.5241 | [5 empty] | -31.2579 | -62.5278 | 4.391e+18 | [5 empty] | 117.136 | 129.3398 | 347.1329 | [7 empty] | -31.2304 | -62.1483 | 0.3806 | 4.391e+18 | 0.0626 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -39.9909 | -114.4161 | 28.1434 | 4.391e+18 | 4.7062 | [6 empty] | 142.5895 | 139.4245 | 482.1009 | [5 empty] | -29.6596 | -88.2376 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.712 | 140.116 | 479.6468 | [7 empty] | -29.7225 | -87.4561 | 0.7841 | 4.391e+18 | 0.171 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -37.4151 | -138.5409 | 28.0954 | 2.9273e+18 | 4.1949 | [6 empty] | 172.4567 | 151.3748 | 639.3558 | [5 empty] | -28.438 | -111.9182 | 4.391e+18 | [5 empty] | 172.4252 | 151.8728 | 636.6281 | [7 empty] | -28.4795 | -111.2998 | 0.6198 | 4.391e+18 | 0.1292 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -89.0506 | 81.9266 | 38.5882 | 3829.6329 | 8.6702 | [6 empty] | 86.7466 | 168.8862 | 28.448 | [5 empty] | -52.2876 | 70.1994 | 3634.8323 | [5 empty] | 86.4401 | 168.108 | 27.6147 | [7 empty] | -52.009 | 70.3769 | 0.3303 | 3622.2659 | 0.2079 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -88.4666 | 77.8082 | 37.9892 | 3956.5547 | 8.8715 | [6 empty] | 87.9664 | 169.3743 | 34.8706 | [5 empty] | -51.9904 | 67.1934 | 3728.7005 | [5 empty] | 88.1692 | 168.8275 | 34.3173 | [7 empty] | -51.352 | 67.2296 | 0.6395 | 3715.5017 | 0.2299 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -85.5194 | 63.496 | 35.1845 | 4452.2134 | 9.0794 | [6 empty] | 92.3514 | 171.1288 | 57.9584 | [5 empty] | -50.9727 | 56.8272 | 4095.4238 | [5 empty] | 92.7027 | 171.087 | 57.9909 | [7 empty] | -50.5864 | 56.7468 | 0.3946 | 4091.6605 | 0.1101 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -80.7436 | 38.3077 | 31.4764 | 5763.1517 | 9.2399 | [6 empty] | 100.4228 | 174.3583 | 100.4552 | [5 empty] | -49.2848 | 39.3616 | 4907.705 | [5 empty] | 100.4007 | 174.2712 | 100.6593 | [7 empty] | -49.2727 | 39.2494 | 0.1129 | 4913.5792 | 0.0395 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -74.7933 | 6.9632 | 29.2535 | 9129.6921 | 8.9543 | [6 empty] | 112.4998 | 179.1905 | 164.0423 | [5 empty] | -47.1313 | 16.4806 | 6561.3867 | [5 empty] | 112.5996 | 179.4998 | 161.5832 | [7 empty] | -46.9877 | 17.4482 | 0.9782 | 6463.074 | 0.3949 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -68.6114 | -26.0981 | 28.9743 | 26845.2495 | 7.6051 | [6 empty] | 128.8225 | 185.7215 | 249.9836 | [5 empty] | -44.7681 | -9.6358 | 10435.2276 | [5 empty] | 129.0914 | 186.2144 | 247.2722 | [7 empty] | -44.574 | -8.6522 | 1.0026 | 10174.9238 | 0.4212 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -62.7315 | -59.5858 | 30.3734 | 4.391e+18 | 6.4017 | [6 empty] | 149.5861 | 194.0293 | 359.3065 | [5 empty] | -42.4235 | -36.9997 | 30214.7198 | [5 empty] | 149.3325 | 194.6224 | 354.2208 | [7 empty] | -42.4892 | -35.4768 | 1.5243 | 26784.4849 | 0.5658 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -57.6076 | -90.3552 | 31.4139 | 4.391e+18 | 5.9128 | [6 empty] | 174.9561 | 204.1803 | 492.8833 | [5 empty] | -40.259 | -64.1662 | 4.391e+18 | [5 empty] | 174.8855 | 204.6659 | 492.2031 | [7 empty] | -40.4803 | -63.8235 | 0.408 | 4.391e+18 | 0.19 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -53.6319 | -117.7984 | 31.64 | 4.391e+18 | 5.9532 | [6 empty] | 204.8234 | 216.1307 | 650.1382 | [5 empty] | -38.3782 | -90.0782 | 4.391e+18 | [5 empty] | 204.7624 | 217.052 | 646.5886 | [7 empty] | -38.557 | -89.1287 | 0.9662 | 4.391e+18 | 0.2352 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -106.9554 | 97.2288 | 46.4612 | 3839.8857 | 9.0742 | [6 empty] | 127.9191 | 251.2598 | 42.1639 | [5 empty] | -62.6979 | 83.0898 | 3641.9404 | [5 empty] | 126.9732 | 249.9351 | 41.6216 | [7 empty] | -62.7673 | 83.0625 | 0.0746 | 3640.5351 | 0.1194 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -106.4182 | 93.8971 | 45.9048 | 3924.4648 | 9.2223 | [6 empty] | 129.1389 | 251.7479 | 48.5864 | [5 empty] | -62.4536 | 80.6925 | 3704.7043 | [5 empty] | 128.5381 | 250.581 | 48.3698 | [7 empty] | -62.337 | 80.5355 | 0.1956 | 3704.8186 | 0.1069 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -103.9342 | 82.2444 | 43.4795 | 4242.3745 | 9.4418 | [6 empty] | 133.524 | 253.5024 | 71.6743 | [5 empty] | -61.6037 | 72.3147 | 3943.268 | [5 empty] | 133.0414 | 252.8828 | 71.6636 | [7 empty] | -61.6853 | 72.2022 | 0.139 | 3946.5705 | 0.0721 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -99.7753 | 61.0403 | 39.7604 | 5005.1387 | 9.6854 | [6 empty] | 141.5953 | 256.7319 | 114.1711 | [5 empty] | -60.1466 | 57.8072 | 4440.6915 | [5 empty] | 140.7675 | 256.1447 | 114.759 | [7 empty] | -60.5619 | 57.5278 | 0.5006 | 4457.5399 | 0.1787 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -94.2839 | 33.2759 | 36.4033 | 6576.493 | 9.7162 | [6 empty] | 153.6723 | 261.5641 | 177.7582 | [5 empty] | -58.1943 | 38.0446 | 5350.6056 | [5 empty] | 153.5721 | 261.2263 | 174.9337 | [7 empty] | -57.8854 | 38.7944 | 0.8109 | 5301.4825 | 0.2841 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -88.206 | 2.3221 | 34.4833 | 10162.8605 | 9.2172 | [6 empty] | 169.9951 | 268.0951 | 263.6995 | [5 empty] | -55.9175 | 14.4278 | 7014.164 | [5 empty] | 171.0773 | 268.5072 | 261.4789 | [7 empty] | -55.1754 | 15.0623 | 0.9764 | 6929.9635 | 0.3384 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -81.9751 | -30.7457 | 34.361 | 27598.6042 | 7.9754 | [6 empty] | 190.7586 | 276.4029 | 373.0224 | [5 empty] | -53.4981 | -11.517 | 10519.7155 | [5 empty] | 191.0858 | 276.3983 | 369.4485 | [7 empty] | -53.028 | -10.7154 | 0.9293 | 10317.3067 | 0.303 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -76.1583 | -62.5897 | 34.807 | 2.1955e+18 | 6.8589 | [6 empty] | 216.1287 | 286.5539 | 506.5992 | [5 empty] | -51.095 | -38.4368 | 22988.8138 | [5 empty] | 216.228 | 286.8137 | 496.806 | [7 empty] | -50.4849 | -36.395 | 2.131 | 20634.8132 | 0.5727 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -71.1781 | -92.0964 | 35.0417 | 4.391e+18 | 6.3532 | [6 empty] | 245.9959 | 298.5042 | 663.8541 | [5 empty] | -48.843 | -65.0952 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 246.253 | 298.7105 | 662.7385 | [7 empty] | -48.7109 | -64.8503 | 0.2782 | 2.1955e+18 | 0.0496 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -123.6556 | 111.6526 | 53.633 | 3845.7237 | 9.3398 | [6 empty] | 178.226 | 351.9085 | 58.9227 | [5 empty] | -72.5401 | 95.4136 | 3646.1034 | [5 empty] | 177.0988 | 350.946 | 58.7614 | [7 empty] | -72.9088 | 95.3738 | 0.3708 | 3649.6637 | 0.1108 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -123.1439 | 108.8644 | 53.0963 | 3905.8697 | 9.4497 | [6 empty] | 179.4458 | 352.3965 | 65.3453 | [5 empty] | -72.3358 | 93.4449 | 3690.7789 | [5 empty] | 179.4182 | 351.8892 | 64.9286 | [7 empty] | -72.111 | 93.4652 | 0.2257 | 3686.9133 | 0.0735 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -121.0292 | 99.1579 | 51.0036 | 4127.4338 | 9.6602 | [6 empty] | 183.8309 | 354.1511 | 88.4331 | [5 empty] | -71.6185 | 86.5106 | 3857.8842 | [5 empty] | 184.278 | 353.6193 | 88.2569 | [7 empty] | -71.0761 | 86.4003 | 0.5535 | 3853.3604 | 0.1245 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -117.4161 | 81.0978 | 47.5407 | 4631.7702 | 9.9397 | [6 empty] | 191.9022 | 357.3806 | 130.93 | [5 empty] | -70.3639 | 74.2998 | 4194.0979 | [5 empty] | 193.6737 | 357.6706 | 129.3587 | [7 empty] | -69.1976 | 74.6423 | 1.2156 | 4168.3645 | 0.3514 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -112.4771 | 56.6928 | 43.8488 | 5570.5353 | 10.0883 | [6 empty] | 203.9793 | 362.2128 | 194.517 | [5 empty] | -68.6318 | 57.2481 | 4774.7949 | [5 empty] | 205.2057 | 362.2614 | 193.6163 | [7 empty] | -67.8073 | 57.3884 | 0.8363 | 4756.1516 | 0.2295 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -106.7735 | 28.466 | 40.9844 | 7292.548 | 9.9843 | [6 empty] | 220.302 | 368.7437 | 280.4583 | [5 empty] | -66.5321 | 36.2345 | 5736.9146 | [5 empty] | 220.9683 | 368.8557 | 278.1617 | [7 empty] | -66.025 | 36.7576 | 0.7285 | 5697.2724 | 0.2349 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -100.6051 | -2.9509 | 39.492 | 11210.6611 | 9.4483 | [6 empty] | 241.0655 | 377.0516 | 389.7812 | [5 empty] | -64.1982 | 12.3514 | 7376.8172 | [5 empty] | 241.6975 | 377.2969 | 386.0399 | [7 empty] | -63.7004 | 13.1739 | 0.9615 | 7287.1249 | 0.3271 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -94.5377 | -34.3983 | 38.9797 | 26978.2806 | 8.1933 | [6 empty] | 266.4356 | 387.2026 | 523.358 | [5 empty] | -61.763 | -13.2977 | 10569.8792 | [5 empty] | 267.1511 | 387.9774 | 515.523 | [7 empty] | -61.1997 | -11.6359 | 1.7547 | 10226.683 | 0.594 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -88.9719 | -64.6684 | 38.8405 | 1.0978e+18 | 7.2307 | [6 empty] | 296.3028 | 399.1529 | 680.6129 | [5 empty] | -59.3605 | -39.5337 | 19549.1714 | [5 empty] | 296.6332 | 400.0114 | 676.4143 | [7 empty] | -59.2525 | -38.6075 | 0.9325 | 18855.0682 | 0.2802 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -139.6333 | 125.6296 | 60.6389 | 3848.4262 | 9.5562 | [6 empty] | 237.4504 | 470.3983 | 78.6522 | [5 empty] | -81.8691 | 107.1806 | 3648.7193 | [5 empty] | 239.2342 | 470.965 | 78.3949 | [7 empty] | -81.0083 | 107.1939 | 0.8609 | 3640.4469 | 0.199 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -139.1358 | 123.2384 | 60.11 | 3893.0585 | 9.6373 | [6 empty] | 238.6702 | 470.8864 | 85.0748 | [5 empty] | -81.6952 | 105.5245 | 3682.0769 | [5 empty] | 241.5368 | 471.8914 | 84.0304 | [7 empty] | -80.3146 | 105.725 | 1.395 | 3665.0121 | 0.3578 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -137.2824 | 115.0002 | 58.257 | 4055.2194 | 9.822 | [6 empty] | 243.0553 | 472.6409 | 108.1627 | [5 empty] | -81.081 | 99.6613 | 3805.5995 | [5 empty] | 244.8184 | 473.6744 | 107.793 | [7 empty] | -80.4043 | 99.7958 | 0.6899 | 3796.6124 | 0.1821 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -134.1417 | 99.5242 | 55.1194 | 4411.5687 | 10.101 | [6 empty] | 251.1266 | 475.8704 | 150.6595 | [5 empty] | -79.9931 | 89.2246 | 4048.5891 | [5 empty] | 253.2522 | 476.5439 | 149.717 | [7 empty] | -78.9705 | 89.4099 | 1.0393 | 4032.9431 | 0.2642 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -129.7568 | 78.1177 | 51.4291 | 5037.5002 | 10.2983 | [6 empty] | 263.2036 | 480.7026 | 214.2466 | [5 empty] | -78.4615 | 74.4098 | 4453.4857 | [5 empty] | 264.3666 | 481.0013 | 214.0016 | [7 empty] | -77.9111 | 74.4382 | 0.5512 | 4445.8045 | 0.1317 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -124.5175 | 52.6661 | 48.0608 | 6075.3188 | 10.335 | [6 empty] | 279.5264 | 487.2336 | 300.1879 | [5 empty] | -76.5567 | 55.7652 | 5089.869 | [5 empty] | 281.304 | 487.5631 | 298.6596 | [7 empty] | -75.6454 | 56.0341 | 0.9502 | 5065.2906 | 0.2525 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -118.6206 | 23.3964 | 45.5125 | 7976.6138 | 10.201 | [6 empty] | 300.2899 | 495.5414 | 409.5108 | [5 empty] | -74.3737 | 34.0547 | 6081.0076 | [5 empty] | 302.0421 | 496.5328 | 403.1711 | [7 empty] | -73.4777 | 35.3986 | 1.6152 | 5989.3267 | 0.4992 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -112.6103 | -6.8026 | 43.983 | 11895.4396 | 9.5127 | [6 empty] | 325.66 | 505.6924 | 543.0876 | [5 empty] | -72.0166 | 10.1282 | 7688.7614 | [5 empty] | 326.8372 | 506.4948 | 538.9492 | [7 empty] | -71.4946 | 10.9776 | 0.997 | 7598.3421 | 0.3192 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -106.7554 | -36.8302 | 43.0967 | 25277.1104 | 8.3554 | [6 empty] | 355.5272 | 517.6427 | 700.3425 | [5 empty] | -69.6045 | -14.9869 | 10601.6623 | [5 empty] | 357.5053 | 519.2435 | 695.6895 | [7 empty] | -68.9648 | -13.9697 | 1.2016 | 10388.465 | 0.3431 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 37.597 | -4.9525 | 12.9721 | 2244.3827 | 4.4311 | [6 empty] | 14.5621 | 7.6201 | 7.545 | [5 empty] | 24.9414 | -2.1047 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.0139 | 7.3827 | 8.0511 | [7 empty] | 23.2271 | -2.8897 | 1.8855 | 1861.3046 | 0.9449 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.1608 | -28.0401 | 11.259 | 7.3183e+17 | 4.3579 | [6 empty] | 18.9471 | 9.3746 | 30.6328 | [5 empty] | 16.3683 | -21.0074 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 18.5255 | 9.187 | 30.3352 | [7 empty] | 15.8355 | -20.8714 | 0.5499 | 6.4036e+17 | 0.2138 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 14.8343 | -51.9187 | 12.2139 | 2.9273e+18 | 4.4313 | [6 empty] | 27.0185 | 12.6041 | 73.1297 | [5 empty] | 9.8698 | -40.7592 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.3673 | 12.2289 | 72.0617 | [7 empty] | 9.5526 | -40.3257 | 0.5372 | 2.9273e+18 | 0.2144 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 8.8275 | -73.5751 | 14.032 | 2.9273e+18 | 4.4782 | [6 empty] | 39.0955 | 17.4363 | 136.7168 | [5 empty] | 5.3727 | -59.9751 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.404 | 17.0586 | 134.9612 | [7 empty] | 5.2288 | -59.4488 | 0.5456 | 2.9273e+18 | 0.1738 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 5.0122 | -93.916 | 15.4483 | 2.9273e+18 | 4.4884 | [6 empty] | 55.4182 | 23.9673 | 222.658 | [5 empty] | 2.0117 | -78.7619 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.2988 | 23.7694 | 222.0255 | [7 empty] | 2.1487 | -78.6028 | 0.21 | 2.9273e+18 | 0.1288 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 1.9173 | -113.9034 | 16.966 | 2.9273e+18 | 4.5248 | [6 empty] | 76.1818 | 32.2751 | 331.9809 | [5 empty] | -0.6955 | -97.1397 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.233 | 32.2142 | 329.1759 | [7 empty] | -0.2448 | -96.7783 | 0.5777 | 2.9273e+18 | 0.1969 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -0.3771 | -132.6504 | 17.7499 | 2.9273e+18 | 4.4794 | [6 empty] | 101.5518 | 42.4261 | 465.5578 | [5 empty] | -2.9934 | -115.0944 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.3555 | 42.2986 | 460.9398 | [7 empty] | -2.5669 | -114.5987 | 0.6539 | 4.391e+18 | 0.1775 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -2.382 | -150.6346 | 18.3334 | 4.391e+18 | 4.3886 | [6 empty] | 131.4191 | 54.3764 | 622.8126 | [5 empty] | -4.9999 | -132.4891 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.2203 | 54.332 | 614.7326 | [7 empty] | -4.3709 | -131.7977 | 0.9347 | 4.391e+18 | 0.2307 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.9048 | 13.8206 | 12.0814 | 2244.3827 | 4.8367 | [6 empty] | 15.7611 | 11.9713 | 1.9282 | [5 empty] | 21.8731 | 12.7266 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.1163 | 12.0607 | 2.1273 | [7 empty] | 22.6433 | 12.3966 | 0.8379 | 2244.3827 | 0.6945 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 29.1018 | 2.0903 | 10.0878 | 2587.8992 | 5.3153 | [6 empty] | 16.9809 | 12.4594 | 8.3508 | [5 empty] | 19.2288 | 4.1613 | 3164.0694 | [5 empty] | 17.2303 | 12.5335 | 8.2018 | [7 empty] | 19.9246 | 4.3645 | 0.7249 | 3042.6699 | 0.359 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 20.6579 | -23.6858 | 10.1019 | 38414.2697 | 4.7028 | [6 empty] | 21.366 | 14.2139 | 31.4386 | [5 empty] | 13.183 | -16.8906 | 20020.379 | [5 empty] | 21.4064 | 14.2378 | 31.4029 | [7 empty] | 13.2534 | -16.8437 | 0.0846 | 19715.5806 | 0.0428 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 12.0311 | -51.12 | 12.5676 | 2.9273e+18 | 4.6228 | [6 empty] | 29.4373 | 17.4434 | 73.9355 | [5 empty] | 7.6913 | -39.3255 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.6567 | 17.6322 | 72.4834 | [7 empty] | 8.3038 | -38.588 | 0.9587 | 2.9273e+18 | 0.419 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 6.6254 | -74.5993 | 14.8652 | 4.391e+18 | 4.5864 | [6 empty] | 41.5143 | 22.2756 | 137.5225 | [5 empty] | 3.6037 | -60.0444 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.372 | 22.1903 | 137.4211 | [7 empty] | 3.5224 | -60.0277 | 0.0829 | 2.9273e+18 | 0.0482 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 3.1455 | -95.4879 | 16.2808 | 2.9273e+18 | 4.5373 | [6 empty] | 57.8371 | 28.8066 | 223.4638 | [5 empty] | 0.5044 | -79.4227 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.9686 | 28.8148 | 222.467 | [7 empty] | 0.8045 | -79.2432 | 0.3498 | 2.9273e+18 | 0.145 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 0.2997 | -115.6436 | 17.8376 | 2.9273e+18 | 4.5562 | [6 empty] | 78.6006 | 37.1145 | 332.7867 | [5 empty] | -1.9947 | -97.9541 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.6765 | 37.2971 | 328.6078 | [7 empty] | -1.5017 | -97.3725 | 0.7624 | 2.9273e+18 | 0.2316 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -1.7992 | -134.3124 | 18.5717 | 2.9273e+18 | 4.4932 | [6 empty] | 103.9707 | 47.2654 | 466.3636 | [5 empty] | -4.1203 | -115.8863 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.0237 | 47.4564 | 461.4599 | [7 empty] | -3.6643 | -115.3574 | 0.6983 | 4.391e+18 | 0.1938 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -3.6693 | -152.179 | 19.1206 | 2.9273e+18 | 4.3848 | [6 empty] | 133.8379 | 59.2158 | 623.6184 | [5 empty] | -5.9852 | -133.1992 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.3383 | 59.577 | 623.9384 | [7 empty] | -5.8846 | -133.2679 | 0.1218 | 2.9273e+18 | 0.0929 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 2.8463 | 30.455 | 3.4115 | 1914.289 | 2.2102 | [6 empty] | 24.4563 | 29.3678 | 4.8249 | [5 empty] | 2.0349 | 27.1414 | 1859.3041 | [5 empty] | 24.7143 | 29.3234 | 4.7724 | [7 empty] | 2.8173 | 27.059 | 0.7867 | 1867.8496 | 0.5091 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 1.743 | 20.7481 | 0.5321 | 3545.8781 | 0.8953 | [6 empty] | 25.6761 | 29.8559 | 11.2474 | [5 empty] | 1.5354 | 20.2582 | 3512.3651 | [5 empty] | 25.8188 | 29.7673 | 10.8685 | [7 empty] | 2.2134 | 20.5086 | 0.7228 | 3458.3077 | 0.5866 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -1.7565 | -38.6198 | 12.7217 | 2.9273e+18 | 4.6349 | [6 empty] | 38.1325 | 34.8399 | 76.8321 | [5 empty] | -1.8127 | -25.8982 | 72059.258 | [5 empty] | 38.1245 | 34.8969 | 76.0058 | [7 empty] | -1.6857 | -25.3927 | 0.5212 | 56232.9749 | 0.2199 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -3.6521 | -68.2926 | 16.9538 | 4.391e+18 | 4.3291 | [6 empty] | 50.2096 | 39.6721 | 140.4192 | [5 empty] | -3.6562 | -51.3388 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.1422 | 39.7157 | 139.0378 | [7 empty] | -3.5135 | -50.7954 | 0.5619 | 2.9273e+18 | 0.1694 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -5.0113 | -93.3678 | 18.9312 | 2.9273e+18 | 4.3358 | [6 empty] | 66.5323 | 46.2031 | 226.3605 | [5 empty] | -5.3287 | -74.4393 | 4.391e+18 | [5 empty] | 66.5503 | 46.5186 | 223.1587 | [7 empty] | -5.0651 | -73.4611 | 1.0131 | 2.9273e+18 | 0.2723 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -6.4143 | -115.9985 | 20.6204 | 2.9273e+18 | 4.4325 | [6 empty] | 87.2958 | 54.5109 | 335.6834 | [5 empty] | -6.8435 | -95.3825 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.4134 | 54.7974 | 336.7783 | [7 empty] | -7.0811 | -95.4846 | 0.2586 | 4.391e+18 | 0.1604 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -7.5312 | -135.9047 | 21.17 | 4.391e+18 | 4.3885 | [6 empty] | 112.6659 | 64.6619 | 469.2602 | [5 empty] | -8.2431 | -114.7467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 112.616 | 64.88 | 465.534 | [7 empty] | -8.0116 | -114.1766 | 0.6153 | 2.9273e+18 | 0.141 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -8.7564 | -154.31 | 21.4593 | 2.9273e+18 | 4.2677 | [6 empty] | 142.5331 | 76.6122 | 626.5151 | [5 empty] | -9.5517 | -132.8654 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.2997 | 77.1439 | 620.9626 | [7 empty] | -9.47 | -132.1635 | 0.7066 | 2.9273e+18 | 0.2101 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -27.8216 | 48.3613 | 12.8403 | 3367.0103 | 4.521 | [6 empty] | 40.4612 | 61.3887 | 10.1566 | [5 empty] | -16.5161 | 42.2737 | 3336.069 | [5 empty] | 39.9191 | 60.6723 | 9.8219 | [7 empty] | -16.5021 | 42.2304 | 0.0455 | 3328.9348 | 0.1857 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -27.8152 | 41.1867 | 12.066 | 3719.309 | 4.7089 | [6 empty] | 41.681 | 61.8768 | 16.5792 | [5 empty] | -16.4186 | 37.2235 | 3592.9561 | [5 empty] | 40.4767 | 60.9025 | 16.2977 | [7 empty] | -17.2854 | 37.0994 | 0.8757 | 3610.9293 | 0.4823 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -25.6934 | 19.1872 | 9.7245 | 5289.4703 | 5.0275 | [6 empty] | 46.0661 | 63.6313 | 39.667 | [5 empty] | -16.1222 | 20.9072 | 4735.5395 | [5 empty] | 45.8072 | 63.2129 | 39.0073 | [7 empty] | -15.9123 | 21.0982 | 0.2837 | 4707.217 | 0.1908 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -23.9099 | -13.9002 | 13.3168 | 13167.1727 | 5.8423 | [6 empty] | 54.1375 | 66.8608 | 82.1639 | [5 empty] | -15.7434 | -3.3814 | 8235.2333 | [5 empty] | 54.5282 | 66.9976 | 81.3787 | [7 empty] | -15.1682 | -2.9305 | 0.7308 | 8078.9513 | 0.3952 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -21.9105 | -47.8781 | 18.3873 | 4.391e+18 | 4.4591 | [6 empty] | 66.2145 | 71.693 | 145.7509 | [5 empty] | -15.4336 | -30.6693 | 45811.59 | [5 empty] | 66.2988 | 71.7828 | 144.6416 | [7 empty] | -15.2291 | -30.1718 | 0.5379 | 40799.1675 | 0.1599 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -20.1581 | -78.4083 | 21.4708 | 4.391e+18 | 3.8984 | [6 empty] | 82.5372 | 78.224 | 231.6922 | [5 empty] | -15.2874 | -57.4973 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.0307 | 78.6529 | 230.1965 | [7 empty] | -14.8979 | -56.8257 | 0.7764 | 4.391e+18 | 0.2926 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -19.116 | -106.0615 | 23.9528 | 4.391e+18 | 3.8485 | [6 empty] | 103.3007 | 86.5318 | 341.0151 | [5 empty] | -15.3321 | -82.4094 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.3133 | 86.6061 | 338.5241 | [7 empty] | -15.0759 | -81.8147 | 0.6476 | 4.391e+18 | 0.1633 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -18.4051 | -129.6429 | 24.6244 | 4.391e+18 | 3.8743 | [6 empty] | 128.6708 | 96.6828 | 474.5919 | [5 empty] | -15.5549 | -105.184 | 4.391e+18 | [5 empty] | 128.4645 | 96.9468 | 469.181 | [7 empty] | -15.315 | -104.1321 | 1.0789 | 4.391e+18 | 0.1877 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -18.3778 | -150.4278 | 24.6116 | 4.391e+18 | 3.8819 | [6 empty] | 158.538 | 108.6331 | 631.8468 | [5 empty] | -15.9239 | -125.9389 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.5864 | 109.2528 | 626.7047 | [7 empty] | -15.7545 | -125.0418 | 0.9129 | 2.9273e+18 | 0.1927 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -53.8131 | 65.3472 | 23.5754 | 3582.9095 | 6.3445 | [6 empty] | 64.409 | 109.3008 | 18.1344 | [5 empty] | -31.9123 | 56.6204 | 3478.5887 | [5 empty] | 63.8664 | 108.2753 | 18.2417 | [7 empty] | -31.7375 | 56.2056 | 0.4501 | 3484.3747 | 0.24 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -53.5494 | 59.9679 | 22.9887 | 3782.8081 | 6.6357 | [6 empty] | 65.6288 | 109.7889 | 24.5569 | [5 empty] | -31.6948 | 52.8366 | 3621.8502 | [5 empty] | 65.672 | 109.4674 | 24.7255 | [7 empty] | -31.3737 | 52.5829 | 0.4092 | 3623.7522 | 0.1303 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -50.8274 | 42.325 | 19.9849 | 4571.9875 | 6.8522 | [6 empty] | 70.0139 | 111.5434 | 47.6448 | [5 empty] | -30.9711 | 40.0609 | 4204.8771 | [5 empty] | 70.5344 | 111.5346 | 47.663 | [7 empty] | -30.2991 | 39.9547 | 0.6803 | 4194.9945 | 0.2467 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -47.47 | 13.0399 | 18.7487 | 7009.8586 | 7.503 | [6 empty] | 78.0852 | 114.7729 | 90.1416 | [5 empty] | -29.841 | 19.4221 | 5618.1657 | [5 empty] | 78.3636 | 114.7227 | 89.6874 | [7 empty] | -29.4079 | 19.5612 | 0.4549 | 5591.0319 | 0.199 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -43.4153 | -20.6529 | 20.7985 | 17935.6449 | 6.9153 | [6 empty] | 90.1622 | 119.6051 | 153.7287 | [5 empty] | -28.5215 | -6.1357 | 9170.1734 | [5 empty] | 90.257 | 119.4749 | 151.7691 | [7 empty] | -28.0735 | -5.4743 | 0.7988 | 8988.1384 | 0.3303 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -39.4567 | -53.7677 | 23.5934 | 4.391e+18 | 5.4591 | [6 empty] | 106.485 | 126.1361 | 239.67 | [5 empty] | -27.2269 | -33.5915 | 30021.8814 | [5 empty] | 106.3033 | 126.1512 | 239.6577 | [7 empty] | -27.4059 | -33.561 | 0.1815 | 30115.4836 | 0.1174 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -36.1665 | -85.4539 | 26.6312 | 4.391e+18 | 4.8243 | [6 empty] | 127.2485 | 134.444 | 348.9929 | [5 empty] | -26.1033 | -60.7971 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.3762 | 134.7533 | 346.837 | [7 empty] | -25.9622 | -60.1247 | 0.6871 | 4.391e+18 | 0.1037 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -33.512 | -113.1392 | 27.7871 | 4.391e+18 | 4.223 | [6 empty] | 152.6186 | 144.5949 | 482.5697 | [5 empty] | -25.2195 | -86.6183 | 4.391e+18 | [5 empty] | 152.6897 | 145.1624 | 478.4747 | [7 empty] | -25.0968 | -85.5705 | 1.0549 | 4.391e+18 | 0.1431 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -31.9004 | -137.3393 | 27.8351 | 4.391e+18 | 3.9191 | [6 empty] | 182.4858 | 156.5453 | 639.8246 | [5 empty] | -24.5932 | -110.4805 | 4.391e+18 | [5 empty] | 182.4408 | 156.8274 | 633.8116 | [7 empty] | -24.2688 | -109.4292 | 1.1003 | 4.391e+18 | 0.1746 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -76.4406 | 81.4567 | 33.2743 | 3685.8575 | 7.4761 | [6 empty] | 96.7757 | 174.0567 | 28.9167 | [5 empty] | -45.1423 | 70.161 | 3545.2464 | [5 empty] | 96.4099 | 173.0685 | 28.9282 | [7 empty] | -44.8595 | 69.8827 | 0.3967 | 3545.9099 | 0.1511 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -76.0852 | 77.2471 | 32.7397 | 3811.8994 | 7.7076 | [6 empty] | 97.9955 | 174.5447 | 35.3393 | [5 empty] | -44.9186 | 67.2204 | 3635.0295 | [5 empty] | 97.8717 | 174.1639 | 36.0208 | [7 empty] | -44.8685 | 66.8024 | 0.4211 | 3646.3014 | 0.1711 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -73.4696 | 63.0372 | 29.9193 | 4280.1696 | 7.9406 | [6 empty] | 102.3806 | 176.2993 | 58.4272 | [5 empty] | -44.152 | 57.0668 | 3984.2482 | [5 empty] | 103.4844 | 176.3545 | 57.293 | [7 empty] | -42.9467 | 57.414 | 1.2544 | 3950.3622 | 0.4644 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -69.8248 | 38.0073 | 27.0131 | 5509.6533 | 8.4044 | [6 empty] | 110.4519 | 179.5287 | 100.924 | [5 empty] | -42.8791 | 39.914 | 4750.5535 | [5 empty] | 111.4498 | 180.1653 | 99.2275 | [7 empty] | -42.1452 | 40.6915 | 1.0692 | 4695.393 | 0.433 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -65.1176 | 7.1111 | 25.9719 | 8476.1833 | 8.5918 | [6 empty] | 122.5289 | 184.361 | 164.5111 | [5 empty] | -41.2531 | 17.3592 | 6280.0012 | [5 empty] | 123.0442 | 184.6484 | 163.5868 | [7 empty] | -40.8734 | 17.7349 | 0.5341 | 6234.4483 | 0.2191 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -60.0838 | -25.583 | 26.7773 | 20668.0363 | 7.3951 | [6 empty] | 138.8517 | 190.8919 | 250.4524 | [5 empty] | -39.468 | -8.4947 | 9686.9873 | [5 empty] | 139.456 | 191.7186 | 249.4343 | [7 empty] | -39.3407 | -7.902 | 0.6062 | 9547.2717 | 0.279 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -55.3834 | -58.8662 | 29.1454 | 4.391e+18 | 6.1524 | [6 empty] | 159.6152 | 199.1998 | 359.7753 | [5 empty] | -37.6995 | -35.6987 | 23514.3889 | [5 empty] | 159.7316 | 199.8598 | 355.388 | [7 empty] | -37.5722 | -34.3585 | 1.3463 | 21636.5095 | 0.4615 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -51.2341 | -89.2577 | 30.4848 | 4.391e+18 | 5.5857 | [6 empty] | 184.9853 | 209.3507 | 493.3521 | [5 empty] | -36.074 | -62.8097 | 4.391e+18 | [5 empty] | 184.5596 | 209.4739 | 491.1216 | [7 empty] | -36.2357 | -62.2808 | 0.5531 | 4.391e+18 | 0.1882 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -48.1136 | -116.5605 | 30.8887 | 4.391e+18 | 5.4988 | [6 empty] | 214.8525 | 221.3011 | 650.607 | [5 empty] | -34.6735 | -88.7491 | 4.391e+18 | [5 empty] | 214.7934 | 222.5368 | 645.8821 | [7 empty] | -34.8938 | -87.4851 | 1.283 | 4.391e+18 | 0.2897 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -96.7665 | 96.787 | 42.1186 | 3742.0439 | 8.2215 | [6 empty] | 137.9482 | 256.4303 | 42.6326 | [5 empty] | -56.9579 | 83.0302 | 3581.1298 | [5 empty] | 138.158 | 256.1027 | 42.157 | [7 empty] | -56.566 | 83.0939 | 0.3971 | 3573.6797 | 0.1387 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -96.3527 | 93.3576 | 41.5819 | 3827.5131 | 8.3903 | [6 empty] | 139.1681 | 256.9183 | 49.0552 | [5 empty] | -56.7541 | 80.6692 | 3642.0258 | [5 empty] | 139.3279 | 256.5504 | 48.5639 | [7 empty] | -56.3832 | 80.731 | 0.376 | 3634.6554 | 0.1306 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -93.9762 | 81.6846 | 39.0481 | 4135.3308 | 8.6111 | [6 empty] | 143.5531 | 258.6729 | 72.1431 | [5 empty] | -56.0447 | 72.4134 | 3873.0178 | [5 empty] | 143.5827 | 258.0975 | 71.8004 | [7 empty] | -55.6918 | 72.3703 | 0.3555 | 3868.0589 | 0.1065 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -90.5158 | 60.5114 | 35.7696 | 4874.9131 | 9.0125 | [6 empty] | 151.6245 | 261.9023 | 114.6399 | [5 empty] | -54.8276 | 58.099 | 4352.6235 | [5 empty] | 151.408 | 261.3925 | 114.8494 | [7 empty] | -54.758 | 57.9028 | 0.2082 | 4357.9739 | 0.0686 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -85.814 | 33.0059 | 33.0886 | 6359.1116 | 9.2662 | [6 empty] | 163.7015 | 266.7345 | 178.227 | [5 empty] | -53.1954 | 38.5629 | 5223.4913 | [5 empty] | 163.9523 | 266.9768 | 175.2198 | [7 empty] | -52.8819 | 39.5084 | 0.9961 | 5166.813 | 0.3495 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -80.5027 | 2.331 | 31.9071 | 9607.7533 | 9.0308 | [6 empty] | 180.0242 | 273.2655 | 264.1683 | [5 empty] | -51.29 | 15.1638 | 6792.1269 | [5 empty] | 180.0706 | 273.0059 | 261.5702 | [7 empty] | -50.9364 | 15.7584 | 0.6918 | 6729.1321 | 0.2619 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -75.1276 | -30.4852 | 32.621 | 22924.4174 | 7.8398 | [6 empty] | 200.7877 | 281.5734 | 373.4912 | [5 empty] | -49.2641 | -10.6054 | 9990.7922 | [5 empty] | 200.1396 | 280.9867 | 369.6917 | [7 empty] | -49.1504 | -9.882 | 0.7323 | 9852.0278 | 0.3006 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -70.0782 | -61.8305 | 33.4287 | 2.1955e+18 | 6.6024 | [6 empty] | 226.1578 | 291.7243 | 507.068 | [5 empty] | -47.2521 | -37.4082 | 20175.39 | [5 empty] | 226.7802 | 291.884 | 502.569 | [7 empty] | -46.6393 | -36.5011 | 1.0947 | 19243.1285 | 0.2474 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -65.7908 | -91.1166 | 33.9385 | 4.391e+18 | 6.121 | [6 empty] | 256.025 | 303.6747 | 664.3229 | [5 empty] | -45.3689 | -64.01 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 256.6627 | 304.4901 | 661.3137 | [7 empty] | -45.1401 | -63.2625 | 0.7817 | 2.1955e+18 | 0.1478 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -115.187 | 111.2768 | 49.9882 | 3774.669 | 8.6962 | [6 empty] | 188.2551 | 357.0789 | 59.3915 | [5 empty] | -67.8045 | 95.3482 | 3602.428 | [5 empty] | 187.6261 | 356.2996 | 60.113 | [7 empty] | -67.9563 | 95.0299 | 0.3527 | 3610.1808 | 0.142 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -114.7458 | 108.3803 | 49.4449 | 3836.2663 | 8.8211 | [6 empty] | 189.475 | 357.567 | 65.814 | [5 empty] | -67.6243 | 93.4013 | 3646.1444 | [5 empty] | 188.7314 | 356.6287 | 66.378 | [7 empty] | -67.7749 | 93.1069 | 0.3306 | 3653.2769 | 0.1322 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -112.6362 | 98.6023 | 47.2111 | 4053.7752 | 9.0253 | [6 empty] | 193.86 | 359.3215 | 88.9019 | [5 empty] | -66.9916 | 86.5416 | 3809.4901 | [5 empty] | 193.7104 | 358.4329 | 89.6078 | [7 empty] | -66.7658 | 86.1541 | 0.4484 | 3815.3217 | 0.111 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -109.4653 | 80.4647 | 43.9933 | 4551.4949 | 9.4003 | [6 empty] | 201.9314 | 362.551 | 131.3987 | [5 empty] | -65.8845 | 74.454 | 4137.4191 | [5 empty] | 202.5835 | 362.3068 | 129.2031 | [7 empty] | -65.2014 | 74.9452 | 0.8414 | 4113.198 | 0.2767 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -105.0529 | 56.2482 | 40.7189 | 5459.6646 | 9.6646 | [6 empty] | 214.0084 | 367.3832 | 194.9858 | [5 empty] | -64.3551 | 57.5573 | 4701.8157 | [5 empty] | 214.1507 | 366.8204 | 193.6899 | [7 empty] | -63.9503 | 57.7391 | 0.4437 | 4687.703 | 0.1389 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -99.8348 | 28.1777 | 38.2971 | 7103.2266 | 9.7122 | [6 empty] | 230.3311 | 373.9142 | 280.9271 | [5 empty] | -62.4998 | 36.708 | 5631.3791 | [5 empty] | 230.5885 | 373.823 | 279.379 | [7 empty] | -62.2089 | 37.0289 | 0.4331 | 5608.1141 | 0.1425 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -94.31 | -3.0156 | 37.4592 | 10723.204 | 9.3638 | [6 empty] | 251.0946 | 382.222 | 390.25 | [5 empty] | -60.4361 | 12.9769 | 7198.4588 | [5 empty] | 250.9028 | 381.9991 | 386.7625 | [7 empty] | -60.2457 | 13.6695 | 0.7183 | 7133.8617 | 0.2603 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -88.8562 | -33.9413 | 37.3156 | 23318.388 | 8.0475 | [6 empty] | 276.4647 | 392.373 | 523.8268 | [5 empty] | -58.282 | -12.5482 | 10180.5543 | [5 empty] | 276.4942 | 392.7851 | 515.6404 | [7 empty] | -57.9285 | -10.8874 | 1.6979 | 9878.9436 | 0.6233 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -83.8188 | -63.9749 | 37.4725 | 1.0978e+18 | 6.9923 | [6 empty] | 306.3319 | 404.3234 | 681.0817 | [5 empty] | -56.1564 | -38.6968 | 18065.1796 | [5 empty] | 305.7638 | 404.0692 | 678.0267 | [7 empty] | -56.1808 | -38.23 | 0.4674 | 17806.1146 | 0.1603 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -132.3343 | 125.2906 | 57.4145 | 3794.0224 | 9.04 | [6 empty] | 247.4795 | 475.5687 | 79.121 | [5 empty] | -77.8724 | 107.1155 | 3615.9221 | [5 empty] | 248.3326 | 475.79 | 79.5715 | [7 empty] | -77.4812 | 106.9678 | 0.4182 | 3615.2705 | 0.0724 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -131.8639 | 122.79 | 56.8515 | 3839.9318 | 9.129 | [6 empty] | 248.6994 | 476.0568 | 85.5436 | [5 empty] | -77.7139 | 105.4733 | 3648.7406 | [5 empty] | 250.0886 | 476.4294 | 86.9203 | [7 empty] | -77.1215 | 105.0754 | 0.7136 | 3651.455 | 0.123 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -130.007 | 114.4955 | 54.8963 | 4000.4187 | 9.3094 | [6 empty] | 253.0844 | 477.8113 | 108.6314 | [5 empty] | -77.1538 | 99.6585 | 3770.1941 | [5 empty] | 254.9788 | 478.1501 | 107.9026 | [7 empty] | -76.1443 | 99.7441 | 1.0131 | 3758.0591 | 0.2483 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -127.1557 | 98.8791 | 51.8853 | 4355.7093 | 9.6501 | [6 empty] | 261.1558 | 481.0408 | 151.1283 | [5 empty] | -76.1617 | 89.3037 | 4008.8149 | [5 empty] | 263.3798 | 481.8514 | 149.2909 | [7 empty] | -75.0898 | 89.7191 | 1.1495 | 3987.1561 | 0.3233 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -123.1301 | 77.5769 | 48.4575 | 4969.0363 | 9.9147 | [6 empty] | 273.2328 | 485.873 | 214.7153 | [5 empty] | -74.7643 | 74.5965 | 4405.659 | [5 empty] | 274.6042 | 486.3373 | 213.2793 | [7 empty] | -74.0947 | 74.911 | 0.7397 | 4388.0589 | 0.2088 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -118.203 | 52.1988 | 45.3433 | 5979.8764 | 10.0329 | [6 empty] | 289.5555 | 492.404 | 300.6566 | [5 empty] | -73.0255 | 56.0732 | 5027.5468 | [5 empty] | 290.7549 | 492.5984 | 301.4911 | [7 empty] | -72.5079 | 55.8556 | 0.5615 | 5028.2947 | 0.1176 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -112.8267 | 23.1816 | 43.2963 | 7801.2853 | 10.0325 | [6 empty] | 310.319 | 500.7118 | 409.9795 | [5 empty] | -71.0319 | 34.4845 | 5991.3689 | [5 empty] | 311.1731 | 501.3615 | 406.7673 | [7 empty] | -70.6431 | 35.1966 | 0.8113 | 5945.6187 | 0.2555 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -107.2592 | -6.5591 | 42.0702 | 11409.224 | 9.4026 | [6 empty] | 335.6891 | 510.8628 | 543.5564 | [5 empty] | -68.8781 | 10.6686 | 7541.4729 | [5 empty] | 336.9322 | 511.6649 | 539.8395 | [7 empty] | -68.3474 | 11.4356 | 0.9328 | 7461.3029 | 0.3014 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -101.7978 | -36.4398 | 41.4901 | 22722.3034 | 8.196 | [6 empty] | 365.5563 | 522.8132 | 700.8112 | [5 empty] | -66.6734 | -14.3558 | 10304.6655 | [5 empty] | 368.0177 | 524.6487 | 697.0771 | [7 empty] | -65.9361 | -13.4587 | 1.1612 | 10116.9495 | 0.321 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 79.3018 | 3.7921 | 26.356 | 2244.3827 | 5.129 | [6 empty] | 33.0223 | 17.1371 | 8.4078 | [5 empty] | 52.972 | 4.9661 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.8845 | 16.5389 | 8.7571 | [7 empty] | 51.2296 | 4.1295 | 1.9328 | 2244.3827 | 0.798 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 62.8537 | -20.3479 | 22.1743 | 5763.58 | 5.1239 | [6 empty] | 37.4073 | 18.8916 | 31.4957 | [5 empty] | 41.3321 | -15.0077 | 6497.3674 | [5 empty] | 36.5254 | 18.3986 | 31.5769 | [7 empty] | 40.2837 | -15.4739 | 1.1475 | 6805.2093 | 0.389 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 43.9387 | -49.3549 | 18.3105 | 6.4036e+17 | 5.0324 | [6 empty] | 45.4787 | 22.1211 | 73.9925 | [5 empty] | 29.535 | -38.0496 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 44.7868 | 21.7186 | 72.4866 | [7 empty] | 29.5247 | -37.591 | 0.4588 | 6.4036e+17 | 0.1898 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 30.6151 | -74.762 | 18.1666 | 2.9273e+18 | 4.9941 | [6 empty] | 57.5557 | 26.9533 | 137.5796 | [5 empty] | 20.4407 | -59.7119 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.4899 | 26.3027 | 137.7617 | [7 empty] | 19.609 | -59.9768 | 0.8728 | 2.9273e+18 | 0.3436 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 21.9738 | -96.6982 | 18.8681 | 2.9273e+18 | 4.9526 | [6 empty] | 73.8784 | 33.4843 | 223.5209 | [5 empty] | 13.7842 | -79.7001 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.1588 | 33.0325 | 221.7312 | [7 empty] | 13.7335 | -79.3974 | 0.3068 | 2.9273e+18 | 0.1469 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 15.3747 | -117.2752 | 19.8807 | 2.9273e+18 | 4.9166 | [6 empty] | 94.642 | 41.7921 | 332.8438 | [5 empty] | 8.7823 | -98.5194 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.8069 | 41.0943 | 334.244 | [7 empty] | 8.3016 | -98.7565 | 0.5361 | 2.9273e+18 | 0.2614 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 10.79 | -136.1079 | 20.4408 | 4.391e+18 | 4.8475 | [6 empty] | 120.012 | 51.9431 | 466.4206 | [5 empty] | 4.8521 | -116.5485 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.0702 | 51.5067 | 460.2279 | [7 empty] | 5.1552 | -115.8016 | 0.8061 | 2.9273e+18 | 0.1799 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 7.1595 | -153.8785 | 20.7588 | 4.391e+18 | 4.7435 | [6 empty] | 149.8792 | 63.8935 | 623.6755 | [5 empty] | 1.653 | -133.8634 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.9262 | 63.4715 | 619.6012 | [7 empty] | 1.6662 | -133.447 | 0.4166 | 2.9273e+18 | 0.1079 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.0354 | 18.3724 | 26.3866 | 2244.3827 | 5.632 | [6 empty] | 34.2213 | 21.4884 | 2.7911 | [5 empty] | 48.69 | 16.8995 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.6148 | 21.1204 | 2.8228 | [7 empty] | 48.0748 | 16.6414 | 0.6672 | 2244.3827 | 0.2435 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.3848 | 9.1986 | 23.9931 | 2244.3827 | 5.6327 | [6 empty] | 35.4411 | 21.9764 | 9.2136 | [5 empty] | 45.3991 | 9.7927 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.4513 | 21.9066 | 8.9345 | [7 empty] | 45.8246 | 9.9989 | 0.4729 | 2244.3827 | 0.2317 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.678 | -15.0065 | 20.7434 | 5154.287 | 5.456 | [6 empty] | 39.8262 | 23.731 | 32.3015 | [5 empty] | 36.5077 | -10.1644 | 5665.7764 | [5 empty] | 39.5588 | 23.5982 | 31.0629 | [7 empty] | 36.9047 | -9.3008 | 0.9504 | 5416.9648 | 0.4537 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 40.5714 | -45.4805 | 17.8227 | 1.3722e+17 | 5.2842 | [6 empty] | 47.8975 | 26.9605 | 74.7983 | [5 empty] | 26.6606 | -34.3387 | 638693.5547 | [5 empty] | 47.415 | 26.7338 | 73.3596 | [7 empty] | 26.7179 | -33.7593 | 0.5823 | 175352.8162 | 0.1994 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 28.4839 | -72.6497 | 18.2079 | 2.9273e+18 | 5.1714 | [6 empty] | 59.9745 | 31.7927 | 138.3854 | [5 empty] | 18.5216 | -57.4089 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.9277 | 31.3482 | 138.1428 | [7 empty] | 17.6412 | -57.5028 | 0.8855 | 2.9273e+18 | 0.3205 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 20.3726 | -95.819 | 19.1344 | 4.391e+18 | 5.0767 | [6 empty] | 76.2973 | 38.3237 | 224.3267 | [5 empty] | 12.3214 | -78.461 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.6784 | 38.1749 | 222.2039 | [7 empty] | 12.1962 | -77.9991 | 0.4786 | 2.9273e+18 | 0.1273 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 14.0314 | -117.1923 | 20.3046 | 4.391e+18 | 5.002 | [6 empty] | 97.0608 | 46.6315 | 333.6496 | [5 empty] | 7.5731 | -97.9422 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.5483 | 46.3689 | 335.8739 | [7 empty] | 6.9674 | -98.3318 | 0.7202 | 4.391e+18 | 0.2228 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 9.6213 | -136.4533 | 20.9283 | 2.9273e+18 | 4.9132 | [6 empty] | 122.4309 | 56.7825 | 467.2264 | [5 empty] | 3.8118 | -116.3475 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.6446 | 56.6485 | 461.9948 | [7 empty] | 3.9371 | -115.6751 | 0.684 | 2.9273e+18 | 0.1299 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 6.0873 | -154.4516 | 21.2716 | 2.9273e+18 | 4.7899 | [6 empty] | 152.2981 | 68.7328 | 624.4813 | [5 empty] | 0.7392 | -133.8633 | 4.391e+18 | [5 empty] | 152.4184 | 69.0722 | 621.383 | [7 empty] | 0.9549 | -133.5331 | 0.3944 | 4.391e+18 | 0.121 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 42.6175 | 31.7186 | 16.6374 | 2244.3827 | 5.9263 | [6 empty] | 42.9165 | 38.8848 | 5.6877 | [5 empty] | 26.2477 | 28.7465 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.0705 | 38.8003 | 5.6753 | [7 empty] | 26.7641 | 28.6348 | 0.5284 | 2244.3827 | 0.2887 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 39.8333 | 23.8964 | 14.9054 | 2244.3827 | 6.1761 | [6 empty] | 44.1363 | 39.3729 | 12.1103 | [5 empty] | 24.9676 | 22.8104 | 2545.5694 | [5 empty] | 43.5856 | 38.9622 | 12.5756 | [7 empty] | 24.3732 | 22.1791 | 0.8671 | 2618.9563 | 0.4474 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 34.4871 | 0.9577 | 13.8739 | 4442.3474 | 6.7765 | [6 empty] | 48.5214 | 41.1274 | 35.1981 | [5 empty] | 21.087 | 4.5524 | 4552.3456 | [5 empty] | 47.9918 | 40.8237 | 36.1999 | [7 empty] | 20.1989 | 3.6559 | 1.2619 | 4707.0176 | 0.6504 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 25.6235 | -31.4097 | 14.5894 | 16134.9686 | 5.8639 | [6 empty] | 56.5927 | 44.3569 | 77.695 | [5 empty] | 15.9377 | -20.4993 | 11305.4848 | [5 empty] | 56.6418 | 44.3385 | 76.8755 | [7 empty] | 16.2899 | -20.0866 | 0.5425 | 11013.752 | 0.2219 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 18.0214 | -62.6234 | 17.6348 | 2.9273e+18 | 5.4637 | [6 empty] | 68.6697 | 49.1891 | 141.282 | [5 empty] | 10.8846 | -46.4973 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.6793 | 49.3233 | 139.5201 | [7 empty] | 11.1672 | -45.7279 | 0.8195 | 2.9273e+18 | 0.2617 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 12.4412 | -89.5809 | 19.7303 | 2.9273e+18 | 5.2137 | [6 empty] | 84.9925 | 55.7201 | 227.2233 | [5 empty] | 6.5205 | -70.7599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.7846 | 55.7124 | 226.3505 | [7 empty] | 6.4611 | -70.5129 | 0.254 | 2.9273e+18 | 0.0705 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 7.6603 | -113.9045 | 21.5932 | 2.9273e+18 | 5.0765 | [6 empty] | 105.756 | 64.0279 | 336.5462 | [5 empty] | 2.9002 | -92.8425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.5206 | 64.031 | 335.1375 | [7 empty] | 2.8904 | -92.5502 | 0.2925 | 4.391e+18 | 0.0651 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 4.2397 | -135.034 | 22.361 | 2.9273e+18 | 4.9455 | [6 empty] | 131.1261 | 74.1789 | 470.1231 | [5 empty] | -0.1103 | -113.1002 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.8825 | 74.22 | 466.0735 | [7 empty] | 0.1567 | -112.4717 | 0.6828 | 2.9273e+18 | 0.1357 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 1.2992 | -154.1492 | 22.6456 | 2.9273e+18 | 4.7819 | [6 empty] | 160.9933 | 86.1293 | 627.3779 | [5 empty] | -2.645 | -131.8497 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 160.6126 | 86.5113 | 625.5927 | [7 empty] | -2.9058 | -131.5395 | 0.4053 | 2.9273e+18 | 0.1903 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 6.2131 | 48.154 | 6.1891 | 1945.4479 | 3.8541 | [6 empty] | 58.9214 | 70.9057 | 11.0195 | [5 empty] | 3.1301 | 42.7875 | 1865.3083 | [5 empty] | 58.5663 | 70.1424 | 10.8924 | [7 empty] | 3.5874 | 42.5083 | 0.5358 | 1868.3255 | 0.3005 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 5.0151 | 42.0034 | 4.4204 | 3008.5904 | 2.5645 | [6 empty] | 60.1412 | 71.3938 | 17.442 | [5 empty] | 2.7972 | 38.1797 | 3153.6457 | [5 empty] | 59.58 | 70.8386 | 17.4962 | [7 empty] | 2.5823 | 37.928 | 0.331 | 3164.413 | 0.1987 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 4.2912 | 22.2767 | 2.7067 | 4129.0904 | 2.767 | [6 empty] | 64.5263 | 73.1483 | 40.5299 | [5 empty] | 1.7063 | 23.0794 | 4072.9065 | [5 empty] | 64.3448 | 72.9392 | 40.0911 | [7 empty] | 1.7875 | 23.249 | 0.188 | 4056.2779 | 0.1165 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -0.9284 | -42.2803 | 15.6506 | 84121.9727 | 5.5214 | [6 empty] | 84.6746 | 81.21 | 146.6138 | [5 empty] | -1.8866 | -26.6591 | 15741.8732 | [5 empty] | 84.2911 | 80.9328 | 143.8833 | [7 empty] | -1.5884 | -25.724 | 0.9815 | 14934.4258 | 0.3864 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -2.787 | -73.285 | 19.771 | 2.9273e+18 | 4.7233 | [6 empty] | 100.9974 | 87.741 | 232.5551 | [5 empty] | -3.8281 | -53.5415 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.4355 | 87.4909 | 230.6257 | [7 empty] | -3.9081 | -53.0651 | 0.4831 | 2.9273e+18 | 0.1313 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -4.8153 | -101.89 | 22.9884 | 2.9273e+18 | 4.6841 | [6 empty] | 121.7609 | 96.0488 | 341.878 | [5 empty] | -5.6604 | -78.9172 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.5381 | 96.2248 | 336.9071 | [7 empty] | -5.3319 | -77.6691 | 1.2906 | 2.9273e+18 | 0.2837 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -6.3219 | -126.5328 | 24.2511 | 4.391e+18 | 4.6224 | [6 empty] | 147.131 | 106.1998 | 475.4548 | [5 empty] | -7.3486 | -102.3035 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.533 | 106.4897 | 471.0971 | [7 empty] | -7.4859 | -101.3719 | 0.9417 | 2.9273e+18 | 0.2188 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -8.016 | -148.1342 | 24.4952 | 2.9273e+18 | 4.4898 | [6 empty] | 176.9982 | 118.1502 | 632.7097 | [5 empty] | -8.8895 | -123.6546 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 176.385 | 118.5275 | 627.0853 | [7 empty] | -8.9485 | -122.7083 | 0.9482 | 4.391e+18 | 0.2011 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -26.0462 | 64.6858 | 12.5138 | 3199.8919 | 4.0582 | [6 empty] | 82.8692 | 118.8179 | 18.9972 | [5 empty] | -16.3775 | 56.7417 | 3241.5832 | [5 empty] | 82.1805 | 117.6468 | 18.6906 | [7 empty] | -16.1197 | 56.5376 | 0.3288 | 3236.601 | 0.2379 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -26.5331 | 59.8795 | 12.1701 | 3370.6013 | 3.9389 | [6 empty] | 84.089 | 119.3059 | 25.4198 | [5 empty] | -16.3793 | 53.1704 | 3370.388 | [5 empty] | 83.6583 | 118.2304 | 25.2134 | [7 empty] | -15.9005 | 52.886 | 0.5569 | 3365.059 | 0.2681 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -25.3593 | 43.587 | 9.3204 | 4006.8382 | 3.8185 | [6 empty] | 88.4741 | 121.0605 | 48.5077 | [5 empty] | -16.3909 | 41.05 | 3884.0552 | [5 empty] | 88.5823 | 120.6196 | 47.6552 | [7 empty] | -15.7286 | 41.2544 | 0.6931 | 3857.5187 | 0.3394 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -24.9012 | 15.9516 | 10.0036 | 5809.9183 | 5.1222 | [6 empty] | 96.5454 | 124.29 | 91.0045 | [5 empty] | -16.4286 | 21.2701 | 5080.6839 | [5 empty] | 96.1857 | 123.9033 | 90.0883 | [7 empty] | -16.3763 | 21.5309 | 0.2659 | 5058.2263 | 0.1439 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -23.9992 | -16.6651 | 15.0996 | 11229.5902 | 6.5113 | [6 empty] | 108.6224 | 129.1222 | 154.5916 | [5 empty] | -16.5151 | -3.5507 | 7783.3831 | [5 empty] | 107.6486 | 128.4137 | 155.1963 | [7 empty] | -17.0635 | -4.0348 | 0.7315 | 7897.3352 | 0.3757 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -22.786 | -49.3345 | 19.7211 | 2.1955e+18 | 4.6099 | [6 empty] | 124.9451 | 135.6531 | 240.5329 | [5 empty] | -16.6705 | -30.5855 | 17359.0329 | [5 empty] | 124.7473 | 135.721 | 237.2794 | [7 empty] | -16.4933 | -29.5444 | 1.0561 | 16469.6567 | 0.3446 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -22.0828 | -81.1338 | 23.9961 | 4.391e+18 | 4.1216 | [6 empty] | 145.7087 | 143.961 | 349.8558 | [5 empty] | -16.9069 | -57.7025 | 4.391e+18 | [5 empty] | 145.216 | 143.9818 | 347.321 | [7 empty] | -17.0376 | -57.0363 | 0.6789 | 4.391e+18 | 0.1365 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -21.3994 | -109.3509 | 26.0065 | 4.391e+18 | 3.8884 | [6 empty] | 171.0788 | 154.112 | 483.4326 | [5 empty] | -17.2272 | -83.6812 | 4.391e+18 | [5 empty] | 170.8203 | 154.5676 | 478.8209 | [7 empty] | -17.2068 | -82.5595 | 1.1219 | 4.391e+18 | 0.1711 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -21.3739 | -134.1149 | 26.5435 | 4.391e+18 | 3.8136 | [6 empty] | 200.946 | 166.0623 | 640.6875 | [5 empty] | -17.6246 | -107.8375 | 4.391e+18 | [5 empty] | 200.5327 | 166.526 | 634.2202 | [7 empty] | -17.5502 | -106.6117 | 1.2281 | 2.9273e+18 | 0.1816 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -53.8261 | 80.7283 | 23.6261 | 3433.5258 | 5.547 | [6 empty] | 115.2359 | 183.5737 | 29.7796 | [5 empty] | -32.7079 | 70.1351 | 3391.4196 | [5 empty] | 113.6769 | 182.1598 | 29.9617 | [7 empty] | -33.3344 | 69.8232 | 0.6998 | 3404.9202 | 0.3271 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -53.9307 | 76.8546 | 23.3686 | 3545.4846 | 5.6924 | [6 empty] | 116.4557 | 184.0618 | 36.2022 | [5 empty] | -32.6021 | 67.3059 | 3474.9148 | [5 empty] | 116.0801 | 183.7033 | 36.325 | [7 empty] | -32.7483 | 67.188 | 0.1879 | 3479.4747 | 0.0909 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -52.1436 | 63.4499 | 20.7699 | 3950.0177 | 5.8127 | [6 empty] | 120.8408 | 185.8163 | 59.29 | [5 empty] | -32.2396 | 57.5154 | 3797.0854 | [5 empty] | 121.22 | 185.678 | 59.329 | [7 empty] | -31.7819 | 57.3986 | 0.4724 | 3793.0879 | 0.1445 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -50.3145 | 39.6124 | 18.7196 | 4983.1912 | 6.4615 | [6 empty] | 128.9121 | 189.0458 | 101.7869 | [5 empty] | -31.6394 | 40.9016 | 4493.1424 | [5 empty] | 128.6539 | 188.7573 | 102.3179 | [7 empty] | -31.7544 | 40.6246 | 0.2999 | 4508.1826 | 0.1243 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -47.7056 | 9.6692 | 19.2015 | 7273.7123 | 7.4151 | [6 empty] | 140.9891 | 193.878 | 165.3739 | [5 empty] | -30.8778 | 18.9171 | 5840.7302 | [5 empty] | 140.8094 | 194.0008 | 164.0384 | [7 empty] | -30.9639 | 19.4303 | 0.5204 | 5803.8066 | 0.2138 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -44.647 | -22.3207 | 21.5482 | 13965.022 | 6.9076 | [6 empty] | 157.3118 | 200.409 | 251.3152 | [5 empty] | -30.0525 | -6.4675 | 8627.7238 | [5 empty] | 156.6067 | 200.2009 | 252.6899 | [7 empty] | -30.6307 | -6.8789 | 0.7097 | 8729.9636 | 0.2645 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -41.9792 | -55.2527 | 25.3095 | 2.1955e+18 | 5.6144 | [6 empty] | 178.0754 | 208.7168 | 360.6381 | [5 empty] | -29.2537 | -33.375 | 17295.4528 | [5 empty] | 177.2322 | 208.8215 | 355.8777 | [7 empty] | -29.4802 | -32.1162 | 1.2791 | 16503.738 | 0.5826 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -39.4385 | -85.7445 | 27.6127 | 4.391e+18 | 4.8137 | [6 empty] | 203.4455 | 218.8678 | 494.215 | [5 empty] | -28.5476 | -60.3703 | 4.391e+18 | [5 empty] | 202.4437 | 218.8393 | 492.8553 | [7 empty] | -29.0704 | -60.0416 | 0.6175 | 4.391e+18 | 0.3484 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -37.6751 | -113.3058 | 28.6549 | 4.391e+18 | 4.56 | [6 empty] | 233.3127 | 230.8181 | 651.4698 | [5 empty] | -27.9772 | -86.3418 | 4.391e+18 | [5 empty] | 234.339 | 232.6676 | 647.2027 | [7 empty] | -27.8471 | -84.9927 | 1.3554 | 4.391e+18 | 0.2193 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -78.0872 | 96.0693 | 33.9289 | 3565.1823 | 6.7277 | [6 empty] | 156.4084 | 265.9473 | 43.4955 | [5 empty] | -46.7984 | 82.9476 | 3474.5387 | [5 empty] | 156.4657 | 265.2998 | 43.6159 | [7 empty] | -46.4138 | 82.7318 | 0.441 | 3473.544 | 0.1064 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -77.9661 | 92.8694 | 33.6042 | 3643.0523 | 6.8743 | [6 empty] | 157.6282 | 266.4354 | 49.9181 | [5 empty] | -46.6623 | 80.6499 | 3532.3873 | [5 empty] | 157.0142 | 265.4742 | 50.2148 | [7 empty] | -46.6747 | 80.3673 | 0.2829 | 3537.6861 | 0.1235 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -76.039 | 81.7171 | 31.2096 | 3919.6338 | 7.0378 | [6 empty] | 162.0133 | 268.1899 | 73.0059 | [5 empty] | -46.1886 | 72.6071 | 3751.005 | [5 empty] | 161.5807 | 267.1828 | 73.9063 | [7 empty] | -46.0846 | 72.0751 | 0.5421 | 3762.864 | 0.1814 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -73.7487 | 61.3133 | 28.4997 | 4581.0852 | 7.5446 | [6 empty] | 170.0847 | 271.4194 | 115.5028 | [5 empty] | -45.3755 | 58.631 | 4201.584 | [5 empty] | 170.7222 | 271.125 | 113.5132 | [7 empty] | -44.5563 | 59.113 | 0.9505 | 4170.6728 | 0.3444 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -70.4501 | 34.5601 | 26.6265 | 5868.468 | 8.0821 | [6 empty] | 182.1617 | 276.2516 | 179.0898 | [5 empty] | -44.2848 | 39.4949 | 5009.7822 | [5 empty] | 182.5421 | 275.7294 | 176.3096 | [7 empty] | -43.5111 | 40.1061 | 0.986 | 4963.3902 | 0.3632 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -66.4972 | 4.5956 | 26.3225 | 8460.8343 | 8.3396 | [6 empty] | 198.4844 | 282.7826 | 265.0311 | [5 empty] | -43.0121 | 16.4835 | 6431.0002 | [5 empty] | 198.4703 | 282.1685 | 266.8053 | [7 empty] | -42.8787 | 15.8232 | 0.6736 | 6479.5119 | 0.2659 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -62.6595 | -27.7129 | 28.1473 | 16498.909 | 7.436 | [6 empty] | 219.2479 | 291.0904 | 374.354 | [5 empty] | -41.6616 | -8.9685 | 9183.101 | [5 empty] | 219.1424 | 290.4602 | 371.151 | [7 empty] | -41.2073 | -8.4434 | 0.6943 | 9079.4973 | 0.2349 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -58.8732 | -58.9357 | 29.8433 | 1.0978e+18 | 6.1181 | [6 empty] | 244.618 | 301.2414 | 507.9308 | [5 empty] | -40.3261 | -35.5556 | 16702.1331 | [5 empty] | 243.6608 | 300.5129 | 502.8903 | [7 empty] | -40.2294 | -34.7444 | 0.817 | 16268.2723 | 0.2729 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -55.6814 | -88.2569 | 31.0209 | 4.391e+18 | 5.6099 | [6 empty] | 274.4852 | 313.1917 | 665.1857 | [5 empty] | -39.0858 | -62.0485 | 653500.7126 | [5 empty] | 274.0071 | 313.2962 | 663.2463 | [7 empty] | -39.2538 | -61.6589 | 0.4243 | 394398.1326 | 0.1604 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -99.4515 | 110.6242 | 42.9642 | 3644.2652 | 7.5206 | [6 empty] | 206.7153 | 366.5959 | 60.2543 | [5 empty] | -59.3341 | 95.245 | 3524.8665 | [5 empty] | 207.1232 | 366.2581 | 60.1325 | [7 empty] | -58.9013 | 95.1704 | 0.4392 | 3521.1433 | 0.1039 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -99.1786 | 107.875 | 42.5443 | 3701.2302 | 7.6317 | [6 empty] | 207.9351 | 367.084 | 66.6769 | [5 empty] | -59.1955 | 93.3366 | 3566.9639 | [5 empty] | 208.7149 | 366.8838 | 66.4253 | [7 empty] | -58.5632 | 93.292 | 0.6339 | 3560.5003 | 0.159 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -97.3272 | 98.4479 | 40.3929 | 3901.4786 | 7.7991 | [6 empty] | 212.3202 | 368.8386 | 89.7648 | [5 empty] | -58.7082 | 86.609 | 3723.9567 | [5 empty] | 213.3627 | 368.5453 | 89.5513 | [7 empty] | -57.8729 | 86.5067 | 0.8415 | 3716.1173 | 0.2038 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -94.9516 | 80.8961 | 37.6036 | 4359.8233 | 8.2345 | [6 empty] | 220.3916 | 372.068 | 132.2616 | [5 empty] | -57.8553 | 74.74 | 4037.8992 | [5 empty] | 221.0263 | 371.7847 | 130.8236 | [7 empty] | -57.2215 | 75.0086 | 0.6884 | 4021.4102 | 0.2191 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -91.4871 | 57.2068 | 34.8229 | 5188.2533 | 8.6444 | [6 empty] | 232.4686 | 376.9002 | 195.8487 | [5 empty] | -56.6762 | 58.1193 | 4574.9397 | [5 empty] | 233.7867 | 376.9404 | 193.7344 | [7 empty] | -55.7233 | 58.5549 | 1.0477 | 4544.5481 | 0.3287 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -87.2348 | 29.7322 | 32.9347 | 6635.1547 | 8.9154 | [6 empty] | 248.7913 | 383.4312 | 281.79 | [5 empty] | -55.2449 | 37.5639 | 5450.6033 | [5 empty] | 249.4032 | 382.7827 | 278.6788 | [7 empty] | -54.4167 | 38.0725 | 0.9718 | 5408.3958 | 0.3193 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -82.854 | -0.9366 | 32.8487 | 9612.387 | 8.9275 | [6 empty] | 269.5548 | 391.7391 | 391.1128 | [5 empty] | -53.6522 | 14.1064 | 6899.8604 | [5 empty] | 269.5652 | 390.8161 | 390.5878 | [7 empty] | -53.2659 | 13.9647 | 0.4114 | 6900.4559 | 0.1279 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -78.3517 | -31.6663 | 33.3779 | 18004.6205 | 7.6793 | [6 empty] | 294.9249 | 401.89 | 524.6897 | [5 empty] | -51.9899 | -11.1934 | 9556.4183 | [5 empty] | 295.5716 | 401.8604 | 515.9399 | [7 empty] | -51.1053 | -9.603 | 1.8198 | 9279.3033 | 0.6109 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -74.208 | -61.5987 | 34.1371 | 3.2018e+17 | 6.5275 | [6 empty] | 324.7921 | 413.8404 | 681.9446 | [5 empty] | -50.3515 | -37.1813 | 15953.708 | [5 empty] | 324.7889 | 413.8432 | 675.2855 | [7 empty] | -49.9702 | -36.08 | 1.1655 | 15421.9785 | 0.3059 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -118.6793 | 124.6951 | 51.1596 | 3693.1642 | 8.077 | [6 empty] | 265.9397 | 485.0858 | 79.9839 | [5 empty] | -70.6747 | 107.0071 | 3557.1767 | [5 empty] | 266.6318 | 484.6835 | 79.7991 | [7 empty] | -70.1204 | 106.9257 | 0.5602 | 3552.8023 | 0.1208 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -118.3308 | 122.308 | 50.6942 | 3736.1209 | 8.1581 | [6 empty] | 267.1595 | 485.5738 | 86.4064 | [5 empty] | -70.543 | 105.3898 | 3589.0652 | [5 empty] | 267.9485 | 485.1263 | 87.1615 | [7 empty] | -69.9759 | 105.0583 | 0.6569 | 3589.5826 | 0.1113 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -116.6047 | 114.2589 | 48.7633 | 3885.9572 | 8.3065 | [6 empty] | 271.5446 | 487.3284 | 109.4943 | [5 empty] | -70.0777 | 99.6612 | 3706.9477 | [5 empty] | 271.8982 | 487.3075 | 109.6081 | [7 empty] | -69.8771 | 99.601 | 0.2094 | 3706.138 | 0.0399 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -114.3263 | 99.07 | 46.0878 | 4219.7562 | 8.684 | [6 empty] | 279.616 | 490.5579 | 151.9911 | [5 empty] | -69.253 | 89.4531 | 3938.0294 | [5 empty] | 280.6642 | 490.2622 | 153.132 | [7 empty] | -68.6359 | 89.0474 | 0.7385 | 3940.7622 | 0.1315 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -110.9567 | 78.1537 | 42.9862 | 4793.8572 | 9.0304 | [6 empty] | 291.693 | 495.3901 | 215.5782 | [5 empty] | -68.0909 | 74.9388 | 4321.0129 | [5 empty] | 293.073 | 495.4915 | 214.5827 | [7 empty] | -67.3258 | 75.0783 | 0.7777 | 4307.4233 | 0.2039 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -106.7397 | 53.2954 | 40.2344 | 5720.8807 | 9.2598 | [6 empty] | 308.0157 | 501.921 | 301.5195 | [5 empty] | -66.644 | 56.6335 | 4918.1074 | [5 empty] | 308.5767 | 502.3052 | 301.8239 | [7 empty] | -66.5 | 56.6127 | 0.1455 | 4917.0902 | 0.0387 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -102.1999 | 24.6915 | 38.6888 | 7351.8742 | 9.4681 | [6 empty] | 328.7792 | 510.2289 | 410.8424 | [5 empty] | -64.9838 | 35.2644 | 5835.7454 | [5 empty] | 330.1999 | 511.5006 | 403.6823 | [7 empty] | -64.3013 | 36.8279 | 1.706 | 5744.2488 | 0.547 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -97.3648 | -4.8287 | 37.9402 | 10415.9218 | 9.0455 | [6 empty] | 354.1493 | 520.3799 | 544.4192 | [5 empty] | -63.1896 | 11.6489 | 7290.2677 | [5 empty] | 355.0498 | 521.294 | 537.9189 | [7 empty] | -62.7095 | 12.9405 | 1.3779 | 7177.1922 | 0.4847 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -92.6518 | -34.4549 | 37.8285 | 18558.0109 | 7.8306 | [6 empty] | 384.0165 | 532.3302 | 701.6741 | [5 empty] | -61.3524 | -13.2101 | 9812.8708 | [5 empty] | 384.5959 | 532.6467 | 700.6257 | [7 empty] | -61.138 | -13.0014 | 0.2993 | 9771.5128 | 0.0801 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 116.9446 | 11.7823 | 37.137 | 2244.3827 | 5.6319 | [6 empty] | 60.6439 | 31.3772 | 9.6989 | [5 empty] | 79.8085 | 12.0489 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.1593 | 30.5417 | 9.4518 | [7 empty] | 78.9321 | 11.8242 | 0.9048 | 2244.3827 | 0.3012 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 101.388 | -9.6852 | 33.0626 | 2244.3827 | 5.6602 | [6 empty] | 65.0289 | 33.1318 | 32.7868 | [5 empty] | 68.5423 | -5.9035 | 2244.3826 | [5 empty] | 63.6113 | 32.3146 | 32.6992 | [7 empty] | 67.5396 | -6.3915 | 1.1152 | 2244.3827 | 0.3866 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.3075 | -39.8407 | 26.7964 | 9762.2727 | 5.5757 | [6 empty] | 73.1003 | 36.3612 | 75.2836 | [5 empty] | 54.5087 | -29.6887 | 9725.9852 | [5 empty] | 71.4845 | 35.5127 | 75.9079 | [7 empty] | 52.9045 | -30.5462 | 1.8189 | 10505.6011 | 0.4885 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 60.34 | -68.7789 | 23.9411 | 6.4036e+17 | 5.4985 | [6 empty] | 85.1773 | 41.1934 | 138.8707 | [5 empty] | 41.6868 | -53.771 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 83.6807 | 40.2342 | 138.9483 | [7 empty] | 40.7587 | -54.336 | 1.0866 | 6.4036e+17 | 0.3743 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 46.4848 | -93.8174 | 23.2868 | 2.9273e+18 | 5.4443 | [6 empty] | 101.5 | 47.7244 | 224.812 | [5 empty] | 31.3447 | -76.1242 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.3209 | 46.9756 | 222.3797 | [7 empty] | 31.2826 | -75.8292 | 0.3014 | 2.9273e+18 | 0.2045 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 35.4111 | -116.6723 | 23.4019 | 2.9273e+18 | 5.3709 | [6 empty] | 122.2635 | 56.0323 | 334.1349 | [5 empty] | 23.2889 | -96.6548 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.7957 | 55.2313 | 333.9347 | [7 empty] | 22.577 | -96.816 | 0.7299 | 2.9273e+18 | 0.2593 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 27.5598 | -136.9213 | 23.6501 | 2.9273e+18 | 5.307 | [6 empty] | 147.6336 | 66.1832 | 467.7117 | [5 empty] | 16.9748 | -115.7721 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.0484 | 65.2642 | 464.7129 | [7 empty] | 16.7294 | -115.5071 | 0.3612 | 2.9273e+18 | 0.2164 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 21.418 | -155.311 | 23.5681 | 2.9273e+18 | 5.1739 | [6 empty] | 177.5008 | 78.1336 | 624.9666 | [5 empty] | 11.9498 | -133.7283 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 177.0606 | 78.0322 | 624.1169 | [7 empty] | 11.8154 | -133.6361 | 0.163 | 4.391e+18 | 0.048 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 112.982 | 22.9825 | 37.4635 | 2244.3827 | 5.9695 | [6 empty] | 61.8429 | 35.7285 | 4.0821 | [5 empty] | 75.5539 | 21.3516 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.2397 | 35.4018 | 4.1106 | [7 empty] | 75.0619 | 21.1986 | 0.5153 | 2244.3827 | 0.1493 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 107.7926 | 15.786 | 35.3756 | 2244.3827 | 5.9484 | [6 empty] | 63.0627 | 36.2166 | 10.5047 | [5 empty] | 72.4174 | 15.6068 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.746 | 35.6703 | 10.519 | [7 empty] | 70.963 | 15.4381 | 1.4642 | 2244.3827 | 0.2946 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.7025 | -5.2959 | 31.8495 | 2244.3827 | 5.9073 | [6 empty] | 67.4477 | 37.9711 | 33.5926 | [5 empty] | 63.0274 | -1.9681 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.5145 | 37.6283 | 32.8612 | [7 empty] | 62.3685 | -1.5771 | 0.7661 | 2244.3826 | 0.2726 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 75.1627 | -35.7018 | 26.2003 | 8592.9847 | 5.7886 | [6 empty] | 75.5191 | 41.2006 | 76.0894 | [5 empty] | 50.8601 | -25.9121 | 8509.1965 | [5 empty] | 73.8699 | 40.5644 | 75.8635 | [7 empty] | 49.3014 | -26.1128 | 1.5716 | 8794.7331 | 0.375 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 57.8122 | -65.5371 | 23.7456 | 6.4036e+17 | 5.6701 | [6 empty] | 87.5961 | 46.0328 | 139.6765 | [5 empty] | 39.2907 | -50.6775 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 86.4626 | 45.5227 | 138.7599 | [7 empty] | 38.6695 | -50.6033 | 0.6256 | 6.4036e+17 | 0.1916 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 44.7655 | -91.5763 | 23.2866 | 2.9273e+18 | 5.5829 | [6 empty] | 103.9188 | 52.5638 | 225.6178 | [5 empty] | 29.6638 | -73.8505 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.6082 | 51.9281 | 225.662 | [7 empty] | 28.8089 | -74.1138 | 0.8946 | 2.9273e+18 | 0.269 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 34.1388 | -115.3084 | 23.5807 | 2.9273e+18 | 5.4881 | [6 empty] | 124.6824 | 60.8716 | 334.9407 | [5 empty] | 22.0077 | -95.0875 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.6435 | 60.8428 | 334.2608 | [7 empty] | 22.1092 | -94.9696 | 0.1556 | 2.9273e+18 | 0.0348 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 26.5025 | -136.16 | 23.8943 | 2.9273e+18 | 5.404 | [6 empty] | 150.0524 | 71.0226 | 468.5175 | [5 empty] | 15.9307 | -114.7316 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 149.3816 | 70.712 | 468.2127 | [7 empty] | 15.6535 | -114.7441 | 0.2775 | 2.9273e+18 | 0.0982 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 20.4695 | -155.0036 | 23.8836 | 2.9273e+18 | 5.2627 | [6 empty] | 179.9196 | 82.9729 | 625.7724 | [5 empty] | 11.0593 | -133.052 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 179.2714 | 82.9673 | 623.3151 | [7 empty] | 10.9212 | -132.7506 | 0.3315 | 4.391e+18 | 0.0837 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 82.7192 | 33.7608 | 29.5858 | 2244.3827 | 6.5643 | [6 empty] | 70.5381 | 53.1249 | 6.9788 | [5 empty] | 53.26 | 31.0269 | 2244.3827 | [5 empty] | 69.955 | 52.8123 | 7.1514 | [7 empty] | 52.6939 | 30.8096 | 0.6064 | 2244.3827 | 0.1958 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 79.2642 | 27.3947 | 27.7271 | 2244.3827 | 6.6882 | [6 empty] | 71.7579 | 53.613 | 13.4014 | [5 empty] | 51.5716 | 26.0111 | 2244.3827 | [5 empty] | 70.5644 | 53.1743 | 13.8352 | [7 empty] | 50.022 | 25.643 | 1.5927 | 2244.3827 | 0.4053 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 71.7137 | 7.6053 | 25.5875 | 2244.3827 | 6.6682 | [6 empty] | 76.1429 | 55.3675 | 36.4892 | [5 empty] | 46.2353 | 9.9658 | 3062.9759 | [5 empty] | 75.37 | 55.0513 | 36.6621 | [7 empty] | 45.3935 | 9.7613 | 0.8662 | 3120.1981 | 0.2318 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 58.7501 | -22.7698 | 22.1368 | 6746.029 | 6.301 | [6 empty] | 84.2143 | 58.597 | 78.986 | [5 empty] | 38.6366 | -13.524 | 6409.8655 | [5 empty] | 84.5018 | 58.7903 | 76.8836 | [7 empty] | 39.4885 | -12.3318 | 1.4653 | 6156.9921 | 0.5497 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 46.2873 | -54.4951 | 21.6946 | 53511.9274 | 6.0294 | [6 empty] | 96.2913 | 63.4292 | 142.5731 | [5 empty] | 30.622 | -39.4866 | 21366.6151 | [5 empty] | 95.5795 | 63.3225 | 141.6706 | [7 empty] | 30.0916 | -39.1318 | 0.6381 | 21108.3522 | 0.1947 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 36.3016 | -83.1652 | 22.5211 | 2.9273e+18 | 5.8301 | [6 empty] | 112.614 | 69.9602 | 228.5144 | [5 empty] | 23.33 | -64.755 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.8096 | 69.6834 | 229.3352 | [7 empty] | 22.5703 | -65.0849 | 0.8282 | 2.9273e+18 | 0.2554 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 27.5982 | -109.4363 | 23.7029 | 2.9273e+18 | 5.6574 | [6 empty] | 133.3776 | 78.268 | 337.8373 | [5 empty] | 17.1313 | -88.1697 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 133.1792 | 78.3614 | 334.4619 | [7 empty] | 17.4318 | -87.3973 | 0.8288 | 2.9273e+18 | 0.1753 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 21.1492 | -132.2297 | 24.354 | 2.9273e+18 | 5.516 | [6 empty] | 158.7476 | 88.419 | 471.4141 | [5 empty] | 11.9815 | -109.6671 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.6196 | 88.3425 | 467.3707 | [7 empty] | 11.711 | -108.984 | 0.7346 | 4.391e+18 | 0.1753 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 15.8182 | -152.5259 | 24.4903 | 2.9273e+18 | 5.3392 | [6 empty] | 188.6149 | 100.3694 | 628.669 | [5 empty] | 7.7287 | -129.4102 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 187.5477 | 100.568 | 621.8953 | [7 empty] | 7.6701 | -128.4428 | 0.9692 | 2.9273e+18 | 0.1939 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 44.3446 | 48.4323 | 17.5767 | 2244.3827 | 6.2717 | [6 empty] | 86.543 | 85.1458 | 12.3105 | [5 empty] | 27.4108 | 43.7222 | 2244.3826 | [5 empty] | 86.2829 | 84.3766 | 12.1719 | [7 empty] | 28.0856 | 43.4448 | 0.7296 | 2244.3827 | 0.3939 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 42.3173 | 43.196 | 16.0176 | 2244.3827 | 5.9539 | [6 empty] | 87.7628 | 85.6339 | 18.7331 | [5 empty] | 26.705 | 39.6156 | 2570.0948 | [5 empty] | 87.0407 | 84.9527 | 18.2714 | [7 empty] | 26.6627 | 39.6744 | 0.0724 | 2556.9096 | 0.1699 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 39.3387 | 25.7429 | 14.972 | 3057.8263 | 7.3119 | [6 empty] | 92.1478 | 87.3884 | 41.821 | [5 empty] | 24.3682 | 25.9494 | 3367.0207 | [5 empty] | 91.7664 | 87.014 | 41.5008 | [7 empty] | 24.3767 | 25.9763 | 0.0282 | 3360.8935 | 0.0829 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 32.819 | -2.9413 | 14.1743 | 5453.2464 | 7.872 | [6 empty] | 100.2192 | 90.6179 | 84.3178 | [5 empty] | 20.7383 | 4.4727 | 5114.3259 | [5 empty] | 99.3848 | 90.0319 | 84.7493 | [7 empty] | 20.213 | 4.0223 | 0.6919 | 5174.3435 | 0.3288 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 26.1347 | -35.3985 | 17.1476 | 12770.6764 | 6.6426 | [6 empty] | 112.2962 | 95.4501 | 147.9049 | [5 empty] | 16.4781 | -21.2285 | 9370.5416 | [5 empty] | 111.1425 | 94.6979 | 149.2853 | [7 empty] | 15.6119 | -22.0912 | 1.2226 | 9709.5228 | 0.5056 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 20.4312 | -66.5432 | 20.3481 | 2.9273e+18 | 6.031 | [6 empty] | 128.6189 | 101.9811 | 233.8462 | [5 empty] | 12.1726 | -47.9465 | 54785.2947 | [5 empty] | 128.7052 | 102.0394 | 230.7344 | [7 empty] | 12.7326 | -46.9886 | 1.1095 | 43942.9264 | 0.3583 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 14.8807 | -96.0602 | 23.2969 | 2.9273e+18 | 5.6925 | [6 empty] | 149.3825 | 110.2889 | 343.1691 | [5 empty] | 8.1659 | -73.752 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 149.8871 | 110.6706 | 338.3997 | [7 empty] | 9.0025 | -72.4781 | 1.524 | 2.9273e+18 | 0.4376 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 10.5882 | -121.9299 | 24.8084 | 2.9273e+18 | 5.4402 | [6 empty] | 174.7526 | 120.4399 | 476.7459 | [5 empty] | 4.5888 | -97.8579 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 174.665 | 120.7048 | 471.538 | [7 empty] | 4.986 | -96.7838 | 1.1452 | 2.9273e+18 | 0.2385 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 6.6506 | -144.5872 | 25.1395 | 4.391e+18 | 5.1283 | [6 empty] | 204.6198 | 132.3903 | 634.0008 | [5 empty] | 1.4687 | -119.9875 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 204.3712 | 132.9424 | 624.5427 | [7 empty] | 1.9832 | -118.3919 | 1.6766 | 4.391e+18 | 0.3052 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 7.5582 | 64.2098 | 7.9235 | 1946.1695 | 4.3233 | [6 empty] | 110.4907 | 133.058 | 20.2883 | [5 empty] | 4.1405 | 57.0613 | 1867.3212 | [5 empty] | 109.6107 | 131.9044 | 19.7817 | [7 empty] | 4.2815 | 57.0042 | 0.1522 | 1869.8645 | 0.216 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 6.4138 | 59.9374 | 6.6721 | 1885.1047 | 3.4512 | [6 empty] | 111.7106 | 133.5461 | 26.7109 | [5 empty] | 3.902 | 53.7561 | 3042.2157 | [5 empty] | 111.2436 | 132.5863 | 26.5222 | [7 empty] | 4.2854 | 53.5287 | 0.4457 | 3036.3064 | 0.2432 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 5.9948 | 45.0893 | 3.9147 | 3401.1891 | 2.6467 | [6 empty] | 116.0956 | 135.3006 | 49.7987 | [5 empty] | 3.0877 | 42.4675 | 3489.3802 | [5 empty] | 116.0384 | 134.8988 | 49.6681 | [7 empty] | 3.4062 | 42.359 | 0.3365 | 3484.8077 | 0.1761 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 3.6325 | 19.3536 | 4.8436 | 4771.4801 | 3.7922 | [6 empty] | 124.167 | 138.5301 | 92.2956 | [5 empty] | 1.7421 | 23.813 | 4479.5798 | [5 empty] | 123.2757 | 138.2056 | 92.6616 | [7 empty] | 1.0069 | 23.6281 | 0.758 | 4508.1282 | 0.5171 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -0.6173 | -43.8149 | 17.4785 | 21528.8476 | 6.096 | [6 empty] | 152.5667 | 149.8933 | 241.8239 | [5 empty] | -1.8786 | -26.382 | 11602.2273 | [5 empty] | 151.9531 | 149.6376 | 240.6051 | [7 empty] | -2.0769 | -26.0888 | 0.3539 | 11533.759 | 0.2293 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -2.908 | -75.5996 | 22.3283 | 2.9273e+18 | 5.0464 | [6 empty] | 173.3303 | 158.2011 | 351.1468 | [5 empty] | -3.8194 | -53.2898 | 84848.1888 | [5 empty] | 174.1486 | 158.5551 | 346.5931 | [7 empty] | -2.8609 | -52.0852 | 1.5395 | 58098.7835 | 0.6292 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -4.6949 | -104.3217 | 24.9351 | 4.391e+18 | 4.7022 | [6 empty] | 198.7003 | 168.3521 | 484.7236 | [5 empty] | -5.703 | -79.407 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 198.6232 | 168.5198 | 479.209 | [7 empty] | -5.2772 | -78.2461 | 1.2366 | 2.9273e+18 | 0.2976 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -6.7478 | -129.7336 | 25.8281 | 4.391e+18 | 4.4335 | [6 empty] | 228.5675 | 180.3024 | 641.9785 | [5 empty] | -7.4705 | -103.9156 | 4.391e+18 | [5 empty] | 228.4525 | 181.0087 | 639.2182 | [7 empty] | -7.622 | -103.1924 | 0.7389 | 2.9273e+18 | 0.1816 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -25.0919 | 79.9528 | 13.6062 | 3114.3991 | 4.1106 | [6 empty] | 142.8574 | 197.8138 | 31.0707 | [5 empty] | -15.618 | 70.1869 | 3181.6776 | [5 empty] | 140.8917 | 196.568 | 31.1811 | [7 empty] | -16.6437 | 70.0217 | 1.0389 | 3197.3862 | 0.4137 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -25.648 | 76.4206 | 13.3922 | 3215.36 | 3.8946 | [6 empty] | 144.0773 | 198.3019 | 37.4933 | [5 empty] | -15.6545 | 67.5055 | 3258.2234 | [5 empty] | 143.2619 | 197.588 | 37.7853 | [7 empty] | -15.9706 | 67.2678 | 0.3955 | 3267.3186 | 0.1873 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -24.8548 | 63.9052 | 10.7171 | 3563.4942 | 3.5123 | [6 empty] | 148.4623 | 200.0564 | 60.5811 | [5 empty] | -15.7828 | 58.1996 | 3549.7141 | [5 empty] | 146.6194 | 198.7821 | 62.2488 | [7 empty] | -16.8402 | 57.3529 | 1.3546 | 3590.8155 | 0.6036 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -24.9832 | 41.4066 | 9.0202 | 4424.3813 | 3.9935 | [6 empty] | 156.5337 | 203.2859 | 103.0779 | [5 empty] | -16.0088 | 42.3147 | 4166.1231 | [5 empty] | 155.5994 | 202.763 | 102.1615 | [7 empty] | -16.3818 | 42.5689 | 0.4513 | 4160.4933 | 0.1705 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -24.7153 | 12.7148 | 11.8741 | 6180.373 | 5.6887 | [6 empty] | 168.6107 | 208.1181 | 166.665 | [5 empty] | -16.326 | 21.1181 | 5317.9582 | [5 empty] | 167.9406 | 207.6045 | 162.758 | [7 empty] | -16.1144 | 22.2506 | 1.1521 | 5238.6636 | 0.5026 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -23.9985 | -18.3377 | 16.4387 | 10192.2003 | 6.9919 | [6 empty] | 184.9334 | 214.6491 | 252.6063 | [5 empty] | -16.7218 | -3.5973 | 7514.5008 | [5 empty] | 183.7468 | 214.1317 | 251.72 | [7 empty] | -17.242 | -3.4475 | 0.5413 | 7519.9641 | 0.3849 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -23.7132 | -50.7608 | 21.7073 | 35803.5937 | 4.9395 | [6 empty] | 205.697 | 222.9569 | 361.9292 | [5 empty] | -17.1825 | -30.0592 | 12931.0699 | [5 empty] | 204.0146 | 222.5217 | 358.5216 | [7 empty] | -17.8006 | -29.2923 | 0.9849 | 12746.2352 | 0.716 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -23.2402 | -81.2986 | 25.0651 | 4.391e+18 | 4.1949 | [6 empty] | 231.067 | 233.1079 | 495.506 | [5 empty] | -17.6958 | -56.8544 | 67029.4653 | [5 empty] | 231.0623 | 233.9664 | 490.5193 | [7 empty] | -17.6647 | -55.5246 | 1.3301 | 52679.9239 | 0.1979 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -23.348 | -108.9603 | 26.6178 | 4.391e+18 | 3.9895 | [6 empty] | 260.9342 | 245.0583 | 652.7609 | [5 empty] | -18.2476 | -82.8357 | 4.391e+18 | [5 empty] | 261.0426 | 246.3922 | 649.2128 | [7 empty] | -18.4739 | -81.7597 | 1.0995 | 4.391e+18 | 0.2391 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -53.6324 | 95.2364 | 24.4876 | 3336.8826 | 5.2563 | [6 empty] | 184.03 | 280.1874 | 44.7866 | [5 empty] | -32.4898 | 82.882 | 3325.8418 | [5 empty] | 182.7782 | 278.662 | 45.0613 | [7 empty] | -32.667 | 82.5476 | 0.3785 | 3332.633 | 0.1848 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -53.8124 | 92.242 | 24.3025 | 3408.0146 | 5.3008 | [6 empty] | 185.2498 | 280.6755 | 51.2091 | [5 empty] | -32.4411 | 80.6713 | 3379.9455 | [5 empty] | 183.543 | 278.8969 | 51.7499 | [7 empty] | -32.8625 | 80.2277 | 0.6119 | 3392.3112 | 0.2754 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -52.4863 | 81.6574 | 22.021 | 3654.0652 | 5.2882 | [6 empty] | 189.6349 | 282.43 | 74.297 | [5 empty] | -32.272 | 72.922 | 3583.2363 | [5 empty] | 188.9485 | 280.9455 | 74.2814 | [7 empty] | -32.0004 | 72.6078 | 0.4154 | 3584.8168 | 0.1475 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -51.5294 | 62.1937 | 19.7418 | 4235.1411 | 5.7697 | [6 empty] | 197.7062 | 285.6595 | 116.7938 | [5 empty] | -31.984 | 59.4153 | 3997.8252 | [5 empty] | 197.2224 | 284.4725 | 116.2051 | [7 empty] | -31.6686 | 59.3117 | 0.332 | 3993.9491 | 0.1323 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -49.8668 | 36.4098 | 18.7935 | 5328.3047 | 6.5147 | [6 empty] | 209.7832 | 290.4917 | 180.3809 | [5 empty] | -31.6028 | 40.8394 | 4729.7465 | [5 empty] | 209.3924 | 289.2103 | 179.6447 | [7 empty] | -31.1725 | 40.6986 | 0.4528 | 4725.9606 | 0.1707 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -47.614 | 7.295 | 19.8328 | 7361.4826 | 7.5026 | [6 empty] | 226.1059 | 297.0227 | 266.3222 | [5 empty] | -31.1677 | 18.3792 | 5979.5797 | [5 empty] | 225.3068 | 295.7711 | 267.3512 | [7 empty] | -31.1968 | 17.7881 | 0.5918 | 6020.159 | 0.2592 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -45.6246 | -24.3586 | 23.1735 | 12411.276 | 7.2684 | [6 empty] | 246.8695 | 305.3305 | 375.6451 | [5 empty] | -30.7215 | -6.6129 | 8255.1872 | [5 empty] | 245.6638 | 303.8206 | 375.0321 | [7 empty] | -30.7507 | -6.8796 | 0.2682 | 8294.4 | 0.1681 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -43.4774 | -55.3145 | 26.0185 | 47704.722 | 5.7108 | [6 empty] | 272.2396 | 315.4815 | 509.2219 | [5 empty] | -30.3032 | -32.8779 | 13569.0745 | [5 empty] | 271.52 | 315.1572 | 503.325 | [7 empty] | -30.1408 | -31.7877 | 1.1022 | 13187.5435 | 0.3739 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -41.8937 | -84.4788 | 27.963 | 4.391e+18 | 5.0086 | [6 empty] | 302.1068 | 327.4318 | 666.4768 | [5 empty] | -29.9451 | -59.1973 | 46819.7149 | [5 empty] | 301.8523 | 327.9243 | 663.6144 | [7 empty] | -30.0694 | -58.5438 | 0.6652 | 43667.7864 | 0.1691 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -78.4716 | 109.8022 | 34.5286 | 3473.0856 | 6.26 | [6 empty] | 234.3369 | 380.8361 | 61.5454 | [5 empty] | -47.2161 | 95.1285 | 3414.8337 | [5 empty] | 233.0374 | 378.9833 | 61.5342 | [7 empty] | -47.2523 | 94.8757 | 0.2554 | 3417.7164 | 0.1276 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -78.4086 | 107.2123 | 34.2407 | 3525.6941 | 6.3354 | [6 empty] | 235.5567 | 381.3241 | 67.968 | [5 empty] | -47.1331 | 93.2744 | 3454.8243 | [5 empty] | 234.5404 | 380.3396 | 68.1044 | [7 empty] | -47.3772 | 93.1279 | 0.2847 | 3459.2239 | 0.1098 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -76.9025 | 98.1487 | 32.1558 | 3708.1519 | 6.4146 | [6 empty] | 239.9418 | 383.0787 | 91.0558 | [5 empty] | -46.8415 | 86.7326 | 3603.5242 | [5 empty] | 238.378 | 381.5708 | 92.0372 | [7 empty] | -47.273 | 86.2805 | 0.625 | 3617.0006 | 0.2373 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -75.461 | 81.2434 | 29.7558 | 4125.2059 | 6.8614 | [6 empty] | 248.0131 | 386.3082 | 133.5527 | [5 empty] | -46.3312 | 75.1724 | 3899.19 | [5 empty] | 246.6506 | 385.1182 | 133.8088 | [7 empty] | -46.7029 | 74.9555 | 0.4303 | 3908.1141 | 0.1558 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -73.1731 | 58.2992 | 27.5542 | 4865.0745 | 7.3845 | [6 empty] | 260.0901 | 391.1404 | 197.1397 | [5 empty] | -45.6264 | 58.9435 | 4400.7407 | [5 empty] | 260.8149 | 390.852 | 195.4871 | [7 empty] | -44.9448 | 59.225 | 0.7374 | 4380.6674 | 0.2412 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -70.1119 | 31.526 | 26.3652 | 6113.0885 | 7.9053 | [6 empty] | 276.4129 | 397.6713 | 283.081 | [5 empty] | -44.7724 | 38.8084 | 5207.809 | [5 empty] | 275.9057 | 397.007 | 284.114 | [7 empty] | -44.8751 | 38.4422 | 0.3803 | 5226.2079 | 0.1342 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -67.1457 | 1.4902 | 27.3326 | 8505.4883 | 8.5099 | [6 empty] | 297.1764 | 405.9792 | 392.4039 | [5 empty] | -43.8254 | 15.7463 | 6511.473 | [5 empty] | 296.5149 | 405.3971 | 392.2994 | [7 empty] | -43.9601 | 15.6589 | 0.1606 | 6521.0406 | 0.066 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -63.9252 | -28.9058 | 28.842 | 14122.4616 | 7.4485 | [6 empty] | 322.5465 | 416.1302 | 525.9807 | [5 empty] | -42.8425 | -9.2238 | 8793.3724 | [5 empty] | 321.8708 | 414.8388 | 522.4941 | [7 empty] | -42.5042 | -8.8897 | 0.4755 | 8740.6741 | 0.1631 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -61.0933 | -58.47 | 30.3516 | 51396.2585 | 6.1202 | [6 empty] | 352.4137 | 428.0805 | 683.2356 | [5 empty] | -41.8821 | -34.9721 | 13732.4385 | [5 empty] | 352.0977 | 427.9965 | 678.8851 | [7 empty] | -41.7448 | -34.266 | 0.7193 | 13499.0317 | 0.2209 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -100.4153 | 123.9278 | 43.6194 | 3560.0891 | 7.0226 | [6 empty] | 293.5613 | 499.3259 | 81.2749 | [5 empty] | -60.2692 | 106.8707 | 3472.8435 | [5 empty] | 294.5284 | 499.7916 | 81.6087 | [7 empty] | -59.9189 | 106.7902 | 0.3594 | 3471.4676 | 0.0737 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -100.2133 | 121.657 | 43.2553 | 3600.2088 | 7.0868 | [6 empty] | 294.7811 | 499.814 | 87.6975 | [5 empty] | -60.1745 | 105.2888 | 3503.4783 | [5 empty] | 295.3335 | 500.0129 | 88.8558 | [7 empty] | -60.0122 | 104.9969 | 0.334 | 3507.8632 | 0.0849 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -98.705 | 113.8518 | 41.3673 | 3739.3505 | 7.1855 | [6 empty] | 299.1662 | 501.5685 | 110.7854 | [5 empty] | -59.8398 | 99.6834 | 3616.5403 | [5 empty] | 299.5135 | 501.3953 | 111.6737 | [7 empty] | -59.6409 | 99.4131 | 0.3356 | 3619.9824 | 0.0691 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -97.0655 | 99.1248 | 38.9794 | 4049.4784 | 7.569 | [6 empty] | 307.2375 | 504.798 | 153.2822 | [5 empty] | -59.2465 | 89.685 | 3837.4366 | [5 empty] | 307.4592 | 504.9384 | 154.0973 | [7 empty] | -59.2272 | 89.5066 | 0.1794 | 3841.6167 | 0.0505 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -94.5279 | 78.7442 | 36.2679 | 4578.2224 | 7.9836 | [6 empty] | 319.3145 | 509.6302 | 216.8693 | [5 empty] | -58.4102 | 75.4476 | 4201.7506 | [5 empty] | 320.3793 | 510.2872 | 215.6672 | [7 empty] | -58.0055 | 75.7619 | 0.5124 | 4188.669 | 0.1604 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -91.211 | 54.4762 | 33.9731 | 5415.523 | 8.3336 | [6 empty] | 335.6372 | 516.1612 | 302.8106 | [5 empty] | -57.3688 | 57.4564 | 4765.7491 | [5 empty] | 337.0359 | 516.6351 | 300.843 | [7 empty] | -56.7032 | 57.8618 | 0.7793 | 4742.3234 | 0.239 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -87.7247 | 26.4283 | 33.0905 | 6845.1632 | 8.8114 | [6 empty] | 356.4008 | 524.469 | 412.1335 | [5 empty] | -56.1741 | 36.4053 | 5622.777 | [5 empty] | 357.8211 | 525.2509 | 406.5863 | [7 empty] | -55.424 | 37.534 | 1.3552 | 5556.3494 | 0.448 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -83.8844 | -2.7355 | 33.034 | 9377.9621 | 8.7414 | [6 empty] | 381.7709 | 534.62 | 545.7103 | [5 empty] | -54.8837 | 13.0824 | 6955.387 | [5 empty] | 382.6338 | 535.013 | 540.6931 | [7 empty] | -54.3349 | 13.9859 | 1.0572 | 6877.9023 | 0.3782 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -80.2357 | -32.0073 | 33.6235 | 15157.1431 | 7.5379 | [6 empty] | 411.6381 | 546.5703 | 702.9652 | [5 empty] | -53.5645 | -11.5333 | 9184.695 | [5 empty] | 413.3094 | 547.7164 | 697.7195 | [7 empty] | -52.9066 | -10.5386 | 1.1925 | 9033.8649 | 0.3799 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 150.35 | 18.3443 | 45.4038 | 2244.3827 | 5.9417 | [6 empty] | 97.9759 | 50.6235 | 11.4439 | [5 empty] | 104.9463 | 18.4696 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.9558 | 48.9742 | 11.6755 | [7 empty] | 103.1507 | 17.6685 | 1.9663 | 2244.3827 | 0.6977 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 136.5738 | -0.2431 | 41.7401 | 2244.3827 | 6.0318 | [6 empty] | 102.3609 | 52.378 | 34.5317 | [5 empty] | 94.9652 | 3.0683 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.6447 | 51.3411 | 34.3758 | [7 empty] | 94.2433 | 2.6343 | 0.8424 | 2244.3827 | 0.3493 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.4612 | -29.0598 | 34.9316 | 4374.2217 | 5.9932 | [6 empty] | 110.4323 | 55.6075 | 77.0286 | [5 empty] | 80.884 | -19.4274 | 4788.3233 | [5 empty] | 109.0625 | 54.861 | 75.5929 | [7 empty] | 80.6897 | -19.1189 | 0.3646 | 4738.1141 | 0.2103 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 92.8514 | -59.254 | 30.5591 | 15780.5487 | 5.9332 | [6 empty] | 122.5093 | 60.4397 | 140.6156 | [5 empty] | 66.2178 | -44.2703 | 13345.6286 | [5 empty] | 121.015 | 59.5973 | 138.167 | [7 empty] | 66.1925 | -43.8184 | 0.4526 | 13144.3884 | 0.2249 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 75.1436 | -86.6978 | 28.6092 | 6.4036e+17 | 5.8617 | [6 empty] | 138.832 | 66.9707 | 226.5569 | [5 empty] | 53.0727 | -68.4945 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 136.5914 | 65.6802 | 228.1938 | [7 empty] | 51.5284 | -69.5286 | 1.8585 | 6.4036e+17 | 0.4644 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 60.0588 | -112.0933 | 27.6788 | 2.9273e+18 | 5.7811 | [6 empty] | 159.5956 | 75.2785 | 335.8798 | [5 empty] | 42.0883 | -91.0415 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 158.4305 | 74.5553 | 333.4224 | [7 empty] | 42.0668 | -90.8145 | 0.2281 | 2.9273e+18 | 0.1618 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 48.8212 | -134.19 | 27.2837 | 2.9273e+18 | 5.7066 | [6 empty] | 184.9656 | 85.4295 | 469.4566 | [5 empty] | 33.1379 | -111.8644 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 182.7511 | 84.3377 | 466.1864 | [7 empty] | 32.6421 | -111.6405 | 0.544 | 2.9273e+18 | 0.2435 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 39.8323 | -154.0923 | 26.8781 | 2.9273e+18 | 5.5957 | [6 empty] | 214.8328 | 97.3799 | 626.7115 | [5 empty] | 25.9041 | -131.1045 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 212.2747 | 96.3457 | 624.9337 | [7 empty] | 25.0181 | -131.0637 | 0.887 | 2.9273e+18 | 0.2761 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 146.8771 | 27.4151 | 45.8026 | 2244.3827 | 6.1797 | [6 empty] | 99.1749 | 54.9748 | 5.8271 | [5 empty] | 101.1008 | 25.8631 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.1634 | 53.897 | 6.0306 | [7 empty] | 99.8185 | 25.3889 | 1.3672 | 2244.3827 | 0.4589 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 142.2867 | 21.4445 | 43.9562 | 2244.3827 | 6.1437 | [6 empty] | 100.3947 | 55.4628 | 12.2497 | [5 empty] | 98.3313 | 21.1839 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.9731 | 54.2658 | 12.654 | [7 empty] | 96.467 | 20.5334 | 1.9745 | 2244.3827 | 0.5711 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.0483 | 3.2236 | 40.6225 | 2244.3827 | 6.2182 | [6 empty] | 104.7797 | 57.2174 | 35.3375 | [5 empty] | 89.5286 | 6.1124 | 2244.3827 | [5 empty] | 102.9768 | 56.2539 | 35.6997 | [7 empty] | 88.2464 | 5.4703 | 1.434 | 2244.3827 | 0.4409 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.9054 | -25.4389 | 34.2917 | 4207.0871 | 6.1552 | [6 empty] | 112.8511 | 60.4469 | 77.8343 | [5 empty] | 76.8748 | -16.2246 | 4635.2037 | [5 empty] | 111.0794 | 59.6821 | 77.4444 | [7 empty] | 75.6866 | -16.3632 | 1.1963 | 4711.679 | 0.2649 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 89.8159 | -55.9498 | 30.2216 | 13581.4379 | 6.0678 | [6 empty] | 124.9281 | 65.2791 | 141.4214 | [5 empty] | 63.4042 | -41.2606 | 11755.918 | [5 empty] | 123.2226 | 64.4778 | 140.8835 | [7 empty] | 62.4503 | -41.4437 | 0.9713 | 12081.4145 | 0.2508 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 73.0756 | -83.983 | 28.4527 | 6.4036e+17 | 5.9758 | [6 empty] | 141.2508 | 71.81 | 227.3627 | [5 empty] | 51.0851 | -65.9283 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 139.3836 | 70.9864 | 227.7469 | [7 empty] | 49.8398 | -66.3761 | 1.3234 | 6.4036e+17 | 0.3134 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 58.591 | -110.0572 | 27.6851 | 2.9273e+18 | 5.8858 | [6 empty] | 162.0144 | 80.1179 | 336.6856 | [5 empty] | 40.6241 | -88.9941 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 160.2339 | 79.3003 | 336.089 | [7 empty] | 39.7937 | -89.1548 | 0.8459 | 2.9273e+18 | 0.2414 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 47.6661 | -132.7324 | 27.3648 | 2.9273e+18 | 5.8025 | [6 empty] | 187.3845 | 90.2689 | 470.2624 | [5 empty] | 31.9998 | -110.296 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 185.6032 | 89.6695 | 465.8632 | [7 empty] | 31.7009 | -109.7286 | 0.6413 | 2.9273e+18 | 0.1636 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 38.825 | -153.0776 | 26.9777 | 2.9273e+18 | 5.676 | [6 empty] | 217.2517 | 102.2192 | 627.5173 | [5 empty] | 24.9733 | -129.9276 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 216.286 | 102.144 | 622.4586 | [7 empty] | 25.0098 | -129.2678 | 0.6608 | 2.9273e+18 | 0.1083 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.6534 | 36.2869 | 39.3395 | 2244.3827 | 6.5315 | [6 empty] | 107.8701 | 72.3712 | 8.7237 | [5 empty] | 80.391 | 33.8261 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.603 | 71.9614 | 8.8245 | [7 empty] | 80.6411 | 33.5565 | 0.3677 | 2244.3827 | 0.2659 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.1202 | 30.8745 | 37.5535 | 2244.3827 | 6.6212 | [6 empty] | 109.0899 | 72.8593 | 15.1463 | [5 empty] | 78.5884 | 29.5972 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.6609 | 72.0896 | 15.765 | [7 empty] | 77.4387 | 28.9999 | 1.2956 | 2244.3827 | 0.4613 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 107.7842 | 13.6591 | 35.1388 | 2244.3827 | 6.8069 | [6 empty] | 113.475 | 74.6138 | 38.2342 | [5 empty] | 72.7026 | 15.6633 | 2244.3827 | [5 empty] | 113.0185 | 74.2431 | 38.5423 | [7 empty] | 72.4911 | 15.3168 | 0.4059 | 2244.3827 | 0.2299 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 92.8823 | -14.3688 | 30.3021 | 4045.9535 | 6.5815 | [6 empty] | 121.5463 | 77.8433 | 80.731 | [5 empty] | 63.8058 | -5.8377 | 4291.6116 | [5 empty] | 120.5227 | 77.2842 | 81.1004 | [7 empty] | 63.0839 | -6.2488 | 0.8308 | 4361.2358 | 0.2494 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 77.3531 | -45.5072 | 27.7001 | 10117.4284 | 6.3935 | [6 empty] | 133.6233 | 82.6755 | 144.3181 | [5 empty] | 53.7384 | -31.0283 | 8736.601 | [5 empty] | 133.6819 | 83.0239 | 142.5164 | [7 empty] | 53.9244 | -30.1198 | 0.9274 | 8492.7655 | 0.2896 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 63.8444 | -75.0555 | 27.0257 | 1.3722e+17 | 6.215 | [6 empty] | 149.946 | 89.2065 | 230.2594 | [5 empty] | 43.9698 | -56.7418 | 52568.3954 | [5 empty] | 149.7632 | 89.3351 | 229.3632 | [7 empty] | 43.8757 | -56.3866 | 0.3675 | 48984.6748 | 0.0944 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 51.5591 | -102.9662 | 27.1299 | 2.9273e+18 | 6.0661 | [6 empty] | 170.7096 | 97.5143 | 339.5823 | [5 empty] | 35.2499 | -81.2858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 170.0661 | 97.4683 | 338.8127 | [7 empty] | 34.8773 | -81.092 | 0.42 | 2.9273e+18 | 0.1043 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 42.0399 | -127.3193 | 27.245 | 2.9273e+18 | 5.9205 | [6 empty] | 196.0797 | 107.6653 | 473.1591 | [5 empty] | 27.778 | -104.1054 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 195.3022 | 107.5072 | 467.4513 | [7 empty] | 28.1084 | -103.1413 | 1.0191 | 2.9273e+18 | 0.1813 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 34.0282 | -148.9735 | 26.9753 | 4.391e+18 | 5.7009 | [6 empty] | 225.9469 | 119.6157 | 630.414 | [5 empty] | 21.5171 | -125.0749 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 224.97 | 119.7014 | 626.858 | [7 empty] | 21.2726 | -124.513 | 0.6128 | 2.9273e+18 | 0.132 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 81.964 | 49.3047 | 28.4772 | 2244.3827 | 6.8025 | [6 empty] | 123.875 | 104.3921 | 14.0555 | [5 empty] | 53.7953 | 45.124 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.0234 | 102.7702 | 14.0114 | [7 empty] | 53.4628 | 44.6942 | 0.5434 | 2244.3827 | 0.3574 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 79.517 | 44.659 | 26.8627 | 2244.3827 | 6.8207 | [6 empty] | 125.0948 | 104.8802 | 20.4781 | [5 empty] | 52.8399 | 41.5073 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.9423 | 103.4693 | 20.8841 | [7 empty] | 51.7081 | 40.9616 | 1.2565 | 2244.3827 | 0.412 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 75.0841 | 29.1231 | 25.4531 | 2244.3827 | 7.6192 | [6 empty] | 129.4799 | 106.6347 | 43.5659 | [5 empty] | 49.6316 | 29.3002 | 2587.533 | [5 empty] | 129.5434 | 106.3664 | 42.9538 | [7 empty] | 50.1952 | 29.4586 | 0.5855 | 2547.3912 | 0.157 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 66.0201 | 2.7447 | 22.5718 | 3956.0181 | 7.6057 | [6 empty] | 137.5512 | 109.8642 | 86.0627 | [5 empty] | 44.5116 | 9.5908 | 4025.4725 | [5 empty] | 137.262 | 109.6762 | 84.4304 | [7 empty] | 44.7832 | 10.2511 | 0.7141 | 3967.4924 | 0.3914 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 56.1386 | -28.2365 | 22.3309 | 7586.8478 | 6.9484 | [6 empty] | 149.6282 | 114.6964 | 149.6498 | [5 empty] | 38.2956 | -14.809 | 6615.8512 | [5 empty] | 150.367 | 114.9883 | 148.437 | [7 empty] | 39.0442 | -14.2859 | 0.9132 | 6512.6348 | 0.2874 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 47.1091 | -59.1 | 23.6793 | 23530.3402 | 6.4842 | [6 empty] | 165.9509 | 121.2274 | 235.5911 | [5 empty] | 31.8026 | -41.0329 | 13905.5528 | [5 empty] | 165.8188 | 121.1399 | 236.2243 | [7 empty] | 31.6374 | -41.2549 | 0.2767 | 14064.1832 | 0.0811 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 38.276 | -89.2083 | 25.5214 | 2.9273e+18 | 6.1417 | [6 empty] | 186.7145 | 129.5352 | 344.914 | [5 empty] | 25.6 | -67.0576 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 186.5193 | 129.7082 | 344.8717 | [7 empty] | 25.3359 | -66.9442 | 0.2874 | 6.4036e+17 | 0.0938 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 31.135 | -115.9362 | 26.5714 | 2.9273e+18 | 5.8273 | [6 empty] | 212.0846 | 139.6862 | 478.4908 | [5 empty] | 19.9721 | -91.8233 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 211.7119 | 139.5676 | 474.3294 | [7 empty] | 20.3041 | -91.0747 | 0.819 | 2.9273e+18 | 0.1685 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 24.6682 | -139.623 | 26.6338 | 2.9273e+18 | 5.5013 | [6 empty] | 241.9518 | 151.6366 | 635.7457 | [5 empty] | 15.0368 | -114.7916 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 241.4189 | 151.9269 | 633.858 | [7 empty] | 14.7684 | -114.3693 | 0.5004 | 2.9273e+18 | 0.1343 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 42.9581 | 64.0747 | 16.3409 | 2244.3827 | 5.8179 | [6 empty] | 147.8228 | 152.3043 | 22.0332 | [5 empty] | 27.9256 | 57.6678 | 2489.8139 | [5 empty] | 146.0148 | 150.8442 | 21.9668 | [7 empty] | 27.3547 | 57.4225 | 0.6213 | 2504.43 | 0.2927 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 41.3753 | 60.1466 | 14.9438 | 2244.3827 | 5.307 | [6 empty] | 149.0426 | 152.7923 | 28.4558 | [5 empty] | 27.4789 | 54.6505 | 2626.7048 | [5 empty] | 148.1379 | 151.812 | 28.4969 | [7 empty] | 27.4133 | 54.387 | 0.2715 | 2630.6252 | 0.1702 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 39.623 | 46.5856 | 13.8698 | 1923.4609 | 5.7353 | [6 empty] | 153.4276 | 154.5469 | 51.5437 | [5 empty] | 25.9468 | 44.2767 | 3047.3477 | [5 empty] | 152.1244 | 153.6927 | 52.175 | [7 empty] | 25.2343 | 43.8361 | 0.8378 | 3074.2084 | 0.3119 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 34.9409 | 22.6557 | 12.3032 | 3914.437 | 8.1387 | [6 empty] | 161.499 | 157.7764 | 94.0405 | [5 empty] | 23.3948 | 26.9048 | 3878.584 | [5 empty] | 160.7707 | 157.0944 | 94.351 | [7 empty] | 23.1931 | 26.576 | 0.3857 | 3896.5603 | 0.1781 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 29.7965 | -6.9333 | 14.8602 | 6117.9904 | 8.5452 | [6 empty] | 173.576 | 162.6086 | 157.6276 | [5 empty] | 20.1081 | 4.3343 | 5425.1614 | [5 empty] | 172.8271 | 161.6227 | 157.6784 | [7 empty] | 20.1679 | 3.9444 | 0.3944 | 5452.2144 | 0.2949 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 24.996 | -37.9783 | 18.8388 | 11403.4678 | 6.9531 | [6 empty] | 189.8987 | 169.1395 | 243.5689 | [5 empty] | 16.4377 | -21.1957 | 8536.7334 | [5 empty] | 188.8472 | 168.3419 | 243.3509 | [7 empty] | 16.1424 | -21.4059 | 0.3625 | 8596.9174 | 0.1782 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 19.7878 | -69.5169 | 22.9221 | 214975.2845 | 6.158 | [6 empty] | 210.6623 | 177.4474 | 352.8918 | [5 empty] | 12.6886 | -47.7218 | 19224.4404 | [5 empty] | 209.2027 | 176.7954 | 352.5435 | [7 empty] | 12.042 | -47.8189 | 0.6539 | 19601.7931 | 0.2835 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 15.4401 | -98.4082 | 25.34 | 2.9273e+18 | 5.5811 | [6 empty] | 236.0323 | 187.5984 | 486.4686 | [5 empty] | 9.0702 | -73.8819 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 235.3824 | 187.8953 | 478.6224 | [7 empty] | 9.3446 | -72.1691 | 1.7347 | 2.9273e+18 | 0.3792 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 11.049 | -124.3626 | 26.1848 | 2.9273e+18 | 5.1128 | [6 empty] | 265.8996 | 199.5487 | 643.7235 | [5 empty] | 5.7214 | -98.7255 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 265.3351 | 200.1022 | 639.7634 | [7 empty] | 5.5088 | -97.8415 | 0.9092 | 2.9273e+18 | 0.1973 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 6.6894 | 79.3266 | 9.0788 | 1934.1624 | 4.2054 | [6 empty] | 180.1895 | 217.0601 | 32.8156 | [5 empty] | 5.0893 | 70.3899 | 1868.2149 | [5 empty] | 180.0777 | 216.3764 | 31.9946 | [7 empty] | 5.5964 | 70.5197 | 0.5235 | 1872.5964 | 0.2473 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 5.7693 | 76.0122 | 8.1783 | 1895.9955 | 3.5432 | [6 empty] | 181.4093 | 217.5482 | 39.2382 | [5 empty] | 4.9083 | 67.8794 | 2993.8064 | [5 empty] | 180.969 | 216.7035 | 39.5514 | [7 empty] | 5.0692 | 67.5549 | 0.3621 | 2996.8612 | 0.1462 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 5.5987 | 64.3071 | 5.3349 | 3154.5518 | 2.5452 | [6 empty] | 185.7943 | 219.3027 | 62.3261 | [5 empty] | 4.2782 | 59.1381 | 3258.442 | [5 empty] | 185.3206 | 218.9044 | 62.0798 | [7 empty] | 4.1748 | 59.1596 | 0.1056 | 3258.0967 | 0.0583 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 3.6893 | 43.0949 | 1.1346 | 3893.0986 | 2.0153 | [6 empty] | 193.8657 | 222.5322 | 104.8229 | [5 empty] | 3.1953 | 44.1163 | 3799.9036 | [5 empty] | 193.2777 | 221.7007 | 103.4185 | [7 empty] | 3.4391 | 44.3802 | 0.3593 | 3782.624 | 0.1782 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 1.7529 | 15.7507 | 8.1263 | 5291.122 | 4.5234 | [6 empty] | 205.9427 | 227.3644 | 168.41 | [5 empty] | 1.7363 | 23.877 | 4774.6745 | [5 empty] | 204.9122 | 226.6223 | 168.2052 | [7 empty] | 1.4093 | 23.7751 | 0.3425 | 4785.6279 | 0.2345 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -2.0359 | -45.9904 | 20.1336 | 16356.5541 | 6.5403 | [6 empty] | 243.029 | 242.2032 | 363.6742 | [5 empty] | -1.8488 | -25.8576 | 10035.6286 | [5 empty] | 242.7073 | 242.7264 | 356.0027 | [7 empty] | -1.5423 | -23.8476 | 2.0332 | 9616.5528 | 0.7691 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -3.7774 | -76.1452 | 23.8008 | 2.9273e+18 | 5.1413 | [6 empty] | 268.399 | 252.3542 | 497.251 | [5 empty] | -3.7581 | -52.3444 | 22792.9635 | [5 empty] | 267.1488 | 252.4614 | 492.5575 | [7 empty] | -4.1355 | -51.295 | 1.1152 | 21756.6868 | 0.2982 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -5.9111 | -104 | 25.723 | 2.9273e+18 | 4.5407 | [6 empty] | 298.2663 | 264.3045 | 654.5059 | [5 empty] | -5.6274 | -78.2786 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 298.2407 | 265.4374 | 647.2578 | [7 empty] | -5.5187 | -76.6621 | 1.6201 | 2.9273e+18 | 0.309 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -25.6835 | 94.4326 | 15.9798 | 3073.5571 | 4.3037 | [6 empty] | 221.362 | 299.4337 | 46.5315 | [5 empty] | -14.6371 | 82.8858 | 3140.437 | [5 empty] | 220.978 | 297.7704 | 46.3482 | [7 empty] | -13.9758 | 82.5812 | 0.728 | 3134.9396 | 0.2391 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -26.102 | 91.568 | 15.7076 | 3140.9516 | 4.1044 | [6 empty] | 222.5818 | 299.9218 | 52.9541 | [5 empty] | -14.6849 | 80.7801 | 3190.8066 | [5 empty] | 221.7829 | 298.0862 | 53.1271 | [7 empty] | -14.2799 | 80.3561 | 0.5864 | 3191.2043 | 0.1971 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -25.4322 | 81.4863 | 13.3235 | 3364.3145 | 3.6967 | [6 empty] | 226.9669 | 301.6763 | 76.0419 | [5 empty] | -14.8535 | 73.3865 | 3378.3383 | [5 empty] | 226.2101 | 300.3268 | 76.2454 | [7 empty] | -14.6938 | 73.0548 | 0.3681 | 3381.6551 | 0.1353 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -25.7587 | 62.8684 | 10.8786 | 3881.1246 | 3.8963 | [6 empty] | 235.0382 | 304.9058 | 118.5388 | [5 empty] | -15.1517 | 60.4531 | 3755.1297 | [5 empty] | 234.1108 | 303.6554 | 118.6514 | [7 empty] | -15.1615 | 60.171 | 0.2823 | 3761.2881 | 0.1234 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -25.7498 | 38.1403 | 11.1012 | 4815.5878 | 4.7445 | [6 empty] | 247.1152 | 309.738 | 182.1258 | [5 empty] | -15.571 | 42.5706 | 4408.0188 | [5 empty] | 246.743 | 308.6478 | 181.6913 | [7 empty] | -15.2306 | 42.4079 | 0.3773 | 4406.7273 | 0.1557 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -25.285 | 9.9767 | 14.2031 | 6439.9376 | 6.4538 | [6 empty] | 263.438 | 316.269 | 268.0671 | [5 empty] | -16.0935 | 20.8047 | 5488.9093 | [5 empty] | 263.8409 | 315.6991 | 266.1683 | [7 empty] | -15.3894 | 21.0668 | 0.7514 | 5457.5701 | 0.3645 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -25.2477 | -20.9088 | 19.3114 | 9867.168 | 7.819 | [6 empty] | 284.2015 | 324.5768 | 377.39 | [5 empty] | -16.6975 | -3.5934 | 7337.7614 | [5 empty] | 283.9149 | 323.7605 | 373.7674 | [7 empty] | -16.1956 | -3.0351 | 0.7507 | 7267.636 | 0.341 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -24.9336 | -51.2769 | 23.1256 | 21036.5736 | 5.2802 | [6 empty] | 309.5716 | 334.7278 | 510.9669 | [5 empty] | -17.3613 | -29.4261 | 11088.5165 | [5 empty] | 308.6066 | 333.8282 | 506.791 | [7 empty] | -17.1954 | -28.8479 | 0.6015 | 10958.0532 | 0.1916 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -25.0546 | -80.286 | 25.7581 | 4.391e+18 | 4.6542 | [6 empty] | 339.4388 | 346.6781 | 668.2217 | [5 empty] | -18.0607 | -55.4956 | 23746.4045 | [5 empty] | 339.0349 | 346.7675 | 659.3916 | [7 empty] | -17.6612 | -53.9711 | 1.576 | 21990.433 | 0.2984 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -53.953 | 108.9456 | 26.162 | 3273.9454 | 5.2042 | [6 empty] | 271.6689 | 400.0823 | 63.2903 | [5 empty] | -31.7959 | 95.0347 | 3275.5757 | [5 empty] | 269.1493 | 397.6312 | 63.3362 | [7 empty] | -32.2997 | 94.7612 | 0.5733 | 3282.934 | 0.2286 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -54.0732 | 106.4232 | 25.8975 | 3323.9786 | 5.1921 | [6 empty] | 272.8887 | 400.5704 | 69.7129 | [5 empty] | -31.7777 | 93.2478 | 3313.2421 | [5 empty] | 270.8116 | 398.2277 | 69.875 | [7 empty] | -32.0567 | 92.9173 | 0.4325 | 3319.6045 | 0.1922 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -53.0078 | 97.6959 | 23.857 | 3492.1068 | 5.1189 | [6 empty] | 277.2738 | 402.3249 | 92.8008 | [5 empty] | -31.7144 | 86.9374 | 3452.7027 | [5 empty] | 276.1376 | 400.8932 | 92.6505 | [7 empty] | -31.7778 | 86.7791 | 0.1705 | 3454.7574 | 0.0916 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -52.4702 | 81.3548 | 21.6009 | 3873.2315 | 5.4871 | [6 empty] | 285.3451 | 405.5544 | 135.2976 | [5 empty] | -31.6056 | 75.7632 | 3727.8332 | [5 empty] | 283.0348 | 403.8455 | 137.0541 | [7 empty] | -32.4158 | 75.1323 | 1.0269 | 3751.8438 | 0.3739 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -51.3856 | 59.1774 | 19.944 | 4534.1293 | 6.0654 | [6 empty] | 297.4222 | 410.3866 | 198.8847 | [5 empty] | -31.4598 | 60.0276 | 4189.6921 | [5 empty] | 296.6395 | 409.3375 | 197.5082 | [7 empty] | -31.3734 | 60.1781 | 0.1736 | 4182.1192 | 0.0865 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -49.6843 | 33.1817 | 19.7683 | 5612.6599 | 6.8059 | [6 empty] | 313.7449 | 416.9176 | 284.826 | [5 empty] | -31.2915 | 40.4267 | 4921.6998 | [5 empty] | 312.0861 | 415.2286 | 283.9343 | [7 empty] | -31.4791 | 40.332 | 0.2102 | 4926.9687 | 0.1176 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -48.2137 | 3.865 | 22.102 | 7549.6604 | 8.2335 | [6 empty] | 334.5084 | 425.2255 | 394.1489 | [5 empty] | -31.1182 | 17.8736 | 6072.8268 | [5 empty] | 332.9238 | 423.0076 | 391.9244 | [7 empty] | -30.9563 | 17.86 | 0.1625 | 6069.2033 | 0.1284 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -46.4711 | -25.8531 | 24.675 | 11445.8394 | 7.5906 | [6 empty] | 359.8785 | 435.3764 | 527.7257 | [5 empty] | -30.9576 | -6.6648 | 7989.1524 | [5 empty] | 358.399 | 433.7344 | 523.2222 | [7 empty] | -30.8047 | -6.1902 | 0.4986 | 7938.3735 | 0.231 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -45.0466 | -55.124 | 27.0685 | 24771.8125 | 5.9021 | [6 empty] | 389.7457 | 447.3268 | 684.9806 | [5 empty] | -30.8263 | -32.0917 | 11724.9049 | [5 empty] | 389.0242 | 447.0293 | 679.3488 | [7 empty] | -30.711 | -31.2213 | 0.878 | 11529.2991 | 0.3042 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -78.9186 | 123.0902 | 36.0021 | 3404.8192 | 6.0934 | [6 empty] | 330.8933 | 518.5722 | 83.0199 | [5 empty] | -46.8482 | 106.7306 | 3364.7478 | [5 empty] | 330.59 | 518.3035 | 83.8808 | [7 empty] | -46.9715 | 106.5044 | 0.2577 | 3369.9142 | 0.0993 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -78.8558 | 120.8646 | 35.683 | 3443.3539 | 6.1248 | [6 empty] | 332.1131 | 519.0602 | 89.4425 | [5 empty] | -46.7981 | 105.1937 | 3393.9223 | [5 empty] | 331.1063 | 518.3884 | 89.7374 | [7 empty] | -47.116 | 105.0886 | 0.3348 | 3398.3256 | 0.1047 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -77.6258 | 113.2706 | 33.8267 | 3573.3987 | 6.15 | [6 empty] | 336.4982 | 520.8148 | 112.5303 | [5 empty] | -46.6212 | 99.7444 | 3501.347 | [5 empty] | 336.5739 | 521.1523 | 112.7896 | [7 empty] | -46.722 | 99.7375 | 0.101 | 3502.9138 | 0.0332 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -76.6224 | 98.9226 | 31.5968 | 3862.6788 | 6.5042 | [6 empty] | 344.5695 | 524.0443 | 155.0271 | [5 empty] | -46.3079 | 90.0126 | 3710.2834 | [5 empty] | 345.185 | 524.8981 | 153.4415 | [7 empty] | -46.1885 | 90.478 | 0.4806 | 3699.4537 | 0.1524 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -74.9532 | 79.0971 | 29.2368 | 4348.671 | 6.9583 | [6 empty] | 356.6465 | 528.8765 | 218.6142 | [5 empty] | -45.8675 | 76.1286 | 4052.708 | [5 empty] | 356.5622 | 529.4086 | 217.3138 | [7 empty] | -46.0158 | 76.5145 | 0.4135 | 4044.7578 | 0.0979 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -72.6184 | 55.4156 | 27.4757 | 5104.6025 | 7.4098 | [6 empty] | 372.9693 | 535.4074 | 304.5555 | [5 empty] | -45.321 | 58.5404 | 4578.3002 | [5 empty] | 373.647 | 535.9298 | 302.0703 | [7 empty] | -45.0103 | 59.0986 | 0.6388 | 4556.0498 | 0.2051 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -70.3083 | 27.989 | 27.462 | 6355.261 | 8.1943 | [6 empty] | 393.7328 | 543.7153 | 413.8784 | [5 empty] | -44.6974 | 37.9007 | 5366.4429 | [5 empty] | 392.6507 | 543.6661 | 411.8934 | [7 empty] | -45.0762 | 38.3248 | 0.5686 | 5354.1481 | 0.1518 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -67.6212 | -0.5306 | 28.2226 | 8434.2047 | 8.6497 | [6 empty] | 419.1029 | 553.8663 | 547.4552 | [5 empty] | -44.0294 | 14.9594 | 6564.014 | [5 empty] | 418.8868 | 554.0867 | 542.8464 | [7 empty] | -43.9338 | 15.8018 | 0.8478 | 6509.1168 | 0.3305 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -65.1112 | -29.4109 | 29.6046 | 12635.6295 | 7.5071 | [6 empty] | 448.9701 | 565.8166 | 704.7101 | [5 empty] | -43.354 | -9.3348 | 8489.8295 | [5 empty] | 449.2727 | 565.9106 | 698.3014 | [7 empty] | -42.9052 | -8.343 | 1.0886 | 8372.5302 | 0.4058 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 181.9609 | 24.4321 | 53.3053 | 2244.3827 | 6.2656 | [6 empty] | 145.4646 | 75.106 | 13.6636 | [5 empty] | 128.6557 | 24.3165 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.4903 | 73.8367 | 13.7244 | [7 empty] | 128.1748 | 23.8423 | 0.6754 | 2244.3827 | 0.398 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 170.0199 | 8.5476 | 50.085 | 2244.3827 | 6.4269 | [6 empty] | 149.8497 | 76.8605 | 36.7514 | [5 empty] | 120.005 | 11.1959 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.0673 | 76.2379 | 36.2963 | [7 empty] | 120.2096 | 11.1611 | 0.2075 | 2244.3827 | 0.14 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.3042 | -17.8004 | 43.3316 | 2244.3827 | 6.4066 | [6 empty] | 157.921 | 80.09 | 79.2482 | [5 empty] | 106.8283 | -9.2317 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.8251 | 79.3182 | 78.3424 | [7 empty] | 106.931 | -9.1905 | 0.1107 | 2244.3827 | 0.1686 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.958 | -47.6099 | 37.9257 | 6730.2644 | 6.3676 | [6 empty] | 169.998 | 84.9222 | 142.8353 | [5 empty] | 91.7826 | -33.4307 | 6514.023 | [5 empty] | 168.0559 | 83.8817 | 141.2933 | [7 empty] | 91.3503 | -33.3354 | 0.4427 | 6524.0523 | 0.2251 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 106.948 | -76.2477 | 34.8034 | 23007.8636 | 6.303 | [6 empty] | 186.3207 | 91.4532 | 228.7766 | [5 empty] | 77.0688 | -58.4008 | 17696.6092 | [5 empty] | 184.6411 | 90.4103 | 228.1971 | [7 empty] | 76.5684 | -58.7122 | 0.5893 | 18381.4512 | 0.2364 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 88.7541 | -103.6695 | 32.7019 | 1.0063e+18 | 6.2104 | [6 empty] | 207.0843 | 99.761 | 338.0995 | [5 empty] | 63.8696 | -82.4521 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 204.7251 | 98.439 | 336.5008 | [7 empty] | 63.2201 | -82.6169 | 0.67 | 6.4036e+17 | 0.2809 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 74.3271 | -127.8627 | 31.602 | 2.9273e+18 | 6.0965 | [6 empty] | 232.4544 | 109.912 | 471.6763 | [5 empty] | 52.5464 | -104.9652 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 230.845 | 109.2063 | 466.2982 | [7 empty] | 52.6919 | -104.2558 | 0.7242 | 2.9273e+18 | 0.1731 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 62.4747 | -149.5187 | 30.6757 | 2.9273e+18 | 5.8917 | [6 empty] | 262.3216 | 121.8624 | 628.9312 | [5 empty] | 43.0839 | -125.7491 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 259.9272 | 120.9978 | 622.761 | [7 empty] | 42.8436 | -125.0985 | 0.6935 | 2.9273e+18 | 0.1826 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 178.7394 | 31.7869 | 53.49 | 2244.3827 | 6.5813 | [6 empty] | 146.6636 | 79.4573 | 8.0468 | [5 empty] | 125.2689 | 30.3402 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.726 | 78.3161 | 8.1463 | [7 empty] | 124.5628 | 29.9678 | 0.7983 | 2244.3827 | 0.3434 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 174.8391 | 26.8883 | 51.9709 | 2244.3827 | 6.3903 | [6 empty] | 147.8834 | 79.9454 | 14.4694 | [5 empty] | 122.8699 | 26.4654 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.4074 | 78.5301 | 14.5232 | [7 empty] | 121.9032 | 26.0306 | 1.06 | 2244.3827 | 0.3923 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 163.8657 | 11.2772 | 48.9559 | 2244.3827 | 6.5615 | [6 empty] | 152.2685 | 81.6999 | 37.5572 | [5 empty] | 114.9641 | 13.5835 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.0645 | 81.0697 | 37.0383 | [7 empty] | 114.6191 | 13.6651 | 0.3545 | 2244.3827 | 0.1593 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.5777 | -14.8112 | 42.5661 | 2244.3827 | 6.5253 | [6 empty] | 160.3399 | 84.9294 | 80.054 | [5 empty] | 102.805 | -6.6306 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.4461 | 84.08 | 79.7817 | [7 empty] | 101.7806 | -6.797 | 1.0379 | 2244.3827 | 0.228 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 123.5383 | -44.6327 | 37.4381 | 6464.0621 | 6.4672 | [6 empty] | 172.4169 | 89.7616 | 143.6411 | [5 empty] | 88.7498 | -30.7989 | 6282.1189 | [5 empty] | 170.1156 | 88.779 | 142.8833 | [7 empty] | 87.6095 | -30.8917 | 1.144 | 6357.0803 | 0.2569 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 104.4872 | -73.5667 | 34.4984 | 19563.4009 | 6.3894 | [6 empty] | 188.7396 | 96.2926 | 229.5824 | [5 empty] | 74.8302 | -55.9426 | 15634.5194 | [5 empty] | 186.2809 | 95.1691 | 229.9539 | [7 empty] | 73.4403 | -56.4893 | 1.4936 | 16601.8901 | 0.3303 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 86.9473 | -101.4125 | 32.5288 | 6.4036e+17 | 6.2731 | [6 empty] | 209.5031 | 104.6004 | 338.9053 | [5 empty] | 62.2019 | -80.2988 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 208.3681 | 104.0757 | 335.9296 | [7 empty] | 62.2455 | -79.8298 | 0.471 | 6.4036e+17 | 0.13 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 72.9069 | -126.0732 | 31.5145 | 2.9273e+18 | 6.1302 | [6 empty] | 234.8732 | 114.7514 | 472.4821 | [5 empty] | 51.2679 | -103.1621 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 233.0253 | 114.0894 | 468.7639 | [7 empty] | 50.9466 | -102.6973 | 0.5651 | 2.9273e+18 | 0.1516 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 61.3067 | -148.0803 | 30.6053 | 2.9273e+18 | 5.9031 | [6 empty] | 264.7404 | 126.7017 | 629.737 | [5 empty] | 42.0655 | -124.28 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 262.9152 | 126.4066 | 621.6384 | [7 empty] | 42.1342 | -123.1748 | 1.1073 | 2.9273e+18 | 0.1743 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.5788 | 39.2016 | 48.0524 | 2244.3827 | 6.7262 | [6 empty] | 155.3588 | 96.8537 | 10.9434 | [5 empty] | 106.5778 | 36.9807 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.4718 | 95.7726 | 11.1001 | [7 empty] | 105.725 | 36.6626 | 0.9101 | 2244.3827 | 0.2903 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.2589 | 34.6788 | 46.4573 | 2244.3827 | 6.6715 | [6 empty] | 156.5786 | 97.3418 | 17.366 | [5 empty] | 104.8194 | 33.3914 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.2411 | 96.2359 | 17.6395 | [7 empty] | 103.3713 | 33.0602 | 1.4856 | 2244.3827 | 0.3194 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 142.9556 | 19.8066 | 44.0399 | 2244.3827 | 6.9607 | [6 empty] | 160.9637 | 99.0963 | 40.4539 | [5 empty] | 98.9414 | 21.3117 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.6055 | 97.9621 | 41.5507 | [7 empty] | 97.2206 | 20.492 | 1.906 | 2244.3827 | 0.535 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 127.6212 | -5.576 | 38.7075 | 2244.3827 | 6.8714 | [6 empty] | 169.0351 | 102.3258 | 82.9507 | [5 empty] | 89.6452 | 1.9135 | 2244.3828 | [5 empty] | 166.8381 | 101.4098 | 83.3865 | [7 empty] | 88.1292 | 1.4885 | 1.5745 | 2498.367 | 0.3301 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 110.4888 | -35.3648 | 34.6895 | 5899.2684 | 6.7054 | [6 empty] | 181.1121 | 107.158 | 146.5378 | [5 empty] | 78.5011 | -21.9429 | 5663.3361 | [5 empty] | 178.4282 | 106.0586 | 148.1065 | [7 empty] | 76.4686 | -22.8492 | 2.2254 | 5858.4147 | 0.4791 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 94.5009 | -64.9988 | 32.607 | 14105.3507 | 6.5193 | [6 empty] | 197.4348 | 113.689 | 232.4791 | [5 empty] | 67.0325 | -47.4288 | 11535.9354 | [5 empty] | 195.8779 | 112.908 | 232.4615 | [7 empty] | 66.2962 | -47.7198 | 0.7918 | 11774.529 | 0.2054 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 79.273 | -93.9922 | 31.4149 | 6.4036e+17 | 6.3058 | [6 empty] | 218.1983 | 121.9968 | 341.8019 | [5 empty] | 56.252 | -72.6164 | 34304762786617360 | [5 empty] | 216.0999 | 121.1404 | 341.2592 | [7 empty] | 55.2928 | -72.7725 | 0.9718 | 34304762786617360 | 0.2358 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 66.8014 | -119.9405 | 30.8896 | 2.9273e+18 | 6.0877 | [6 empty] | 243.5684 | 132.1478 | 475.3788 | [5 empty] | 46.6333 | -96.5437 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 241.2946 | 131.3575 | 476.6204 | [7 empty] | 45.341 | -96.9814 | 1.3645 | 2.9273e+18 | 0.2988 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 56.2035 | -143.0342 | 30.1495 | 2.9273e+18 | 5.8363 | [6 empty] | 273.4356 | 144.0982 | 632.6336 | [5 empty] | 38.342 | -118.7451 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 271.7953 | 144.0379 | 623.0602 | [7 empty] | 38.5523 | -117.2849 | 1.4753 | 2.9273e+18 | 0.2288 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 118.9138 | 50.6539 | 38.4887 | 2244.3827 | 6.7937 | [6 empty] | 171.3637 | 128.8746 | 16.2752 | [5 empty] | 80.6023 | 46.9648 | 2244.3827 | [5 empty] | 170.7 | 127.9441 | 15.7637 | [7 empty] | 81.1236 | 46.9185 | 0.5234 | 2244.3827 | 0.1977 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 116.3218 | 46.6721 | 36.9193 | 2244.3827 | 6.8369 | [6 empty] | 172.5836 | 129.3627 | 22.6977 | [5 empty] | 79.5151 | 43.7905 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.0367 | 128.0242 | 23.0643 | [7 empty] | 79.2498 | 43.2552 | 0.5974 | 2244.3827 | 0.3914 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 111.1028 | 33.0194 | 35.2846 | 2244.3827 | 7.4385 | [6 empty] | 176.9686 | 131.1172 | 45.7856 | [5 empty] | 75.8183 | 32.9484 | 2244.3827 | [5 empty] | 176.2881 | 130.3433 | 45.9152 | [7 empty] | 75.9104 | 32.6237 | 0.3374 | 2244.3827 | 0.2533 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 100.6118 | 9.0689 | 31.4129 | 2244.3826 | 7.5068 | [6 empty] | 185.04 | 134.3467 | 88.2824 | [5 empty] | 69.7695 | 15.0286 | 3045.2959 | [5 empty] | 183.7685 | 133.5215 | 88.7391 | [7 empty] | 69.1952 | 14.5995 | 0.7168 | 3085.2675 | 0.2638 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 88.5698 | -20.1264 | 29.11 | 5276.1863 | 6.9976 | [6 empty] | 197.117 | 139.1789 | 151.8695 | [5 empty] | 62.1764 | -7.8471 | 5013.471 | [5 empty] | 194.8269 | 137.9478 | 153.4255 | [7 empty] | 60.7913 | -8.7593 | 1.6585 | 5134.5256 | 0.4831 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 76.9385 | -50.2556 | 28.6008 | 10131.6266 | 6.6047 | [6 empty] | 213.4397 | 145.7099 | 237.8108 | [5 empty] | 53.9533 | -33.2352 | 8486.1217 | [5 empty] | 212.6217 | 144.9937 | 235.2605 | [7 empty] | 54.2933 | -32.7894 | 0.5607 | 8388.1922 | 0.1822 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 65.2404 | -80.5573 | 28.8912 | 73503.2805 | 6.2895 | [6 empty] | 234.2032 | 154.0177 | 347.1337 | [5 empty] | 45.8292 | -59.1586 | 21613.674 | [5 empty] | 232.9734 | 153.524 | 344.1561 | [7 empty] | 45.6995 | -58.6023 | 0.5712 | 21059.7289 | 0.1428 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 55.3679 | -108.1571 | 29.3028 | 2.9273e+18 | 6.0009 | [6 empty] | 259.5733 | 164.1687 | 480.7105 | [5 empty] | 38.2503 | -84.3739 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 257.2954 | 163.3077 | 477.9012 | [7 empty] | 37.588 | -84.0717 | 0.728 | 2.9273e+18 | 0.1997 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 46.491 | -132.9257 | 29.0183 | 2.9273e+18 | 5.7093 | [6 empty] | 289.4405 | 176.1191 | 637.9654 | [5 empty] | 31.4675 | -108.0992 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 287.7633 | 176.2977 | 631.7432 | [7 empty] | 31.0866 | -106.9744 | 1.1875 | 2.9273e+18 | 0.2186 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 79.4327 | 64.3312 | 26.6139 | 2244.3827 | 6.4861 | [6 empty] | 195.3115 | 176.7868 | 24.2529 | [5 empty] | 53.4411 | 58.61 | 2244.3827 | [5 empty] | 193.7734 | 175.188 | 23.8734 | [7 empty] | 53.4943 | 58.421 | 0.1964 | 2244.3827 | 0.2112 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 77.5808 | 60.8838 | 25.2452 | 2244.3827 | 6.3133 | [6 empty] | 196.5313 | 177.2749 | 30.6755 | [5 empty] | 52.8369 | 55.8777 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.9831 | 176.1201 | 30.6362 | [7 empty] | 53.3709 | 55.5516 | 0.6257 | 2244.3827 | 0.3244 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 74.8835 | 48.6727 | 24.2358 | 2244.3827 | 7.0072 | [6 empty] | 200.9164 | 179.0294 | 53.7634 | [5 empty] | 50.7522 | 46.4247 | 2506.4597 | [5 empty] | 200.2943 | 178.0858 | 53.9029 | [7 empty] | 50.9676 | 46.0924 | 0.396 | 2506.0927 | 0.2572 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 68.5029 | 26.7088 | 21.5821 | 3050.7764 | 8.2264 | [6 empty] | 208.9877 | 182.2589 | 96.2602 | [5 empty] | 47.2372 | 30.3906 | 3288.6342 | [5 empty] | 207.7448 | 181.4319 | 96.1987 | [7 empty] | 46.8109 | 30.2307 | 0.4553 | 3301.1734 | 0.1483 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 61.0953 | -1.0983 | 21.1316 | 4799.0348 | 8.0671 | [6 empty] | 221.0648 | 187.0911 | 159.8473 | [5 empty] | 42.6341 | 9.1842 | 4540.699 | [5 empty] | 219.1873 | 186.0811 | 160.285 | [7 empty] | 41.7411 | 8.8167 | 0.9657 | 4582.9323 | 0.2923 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 53.7829 | -30.9479 | 22.6622 | 7791.3541 | 7.0246 | [6 empty] | 237.3875 | 193.6221 | 245.7886 | [5 empty] | 37.3967 | -15.2932 | 6675.7072 | [5 empty] | 236.1618 | 193.0812 | 246.248 | [7 empty] | 36.7457 | -15.5406 | 0.6964 | 6727.2287 | 0.2107 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 45.9066 | -61.9969 | 25.0127 | 17535.1738 | 6.4551 | [6 empty] | 258.151 | 201.9299 | 355.1115 | [5 empty] | 31.951 | -41.2393 | 11393.0129 | [5 empty] | 256.6125 | 201.2775 | 351.1631 | [7 empty] | 31.7848 | -40.4724 | 0.7847 | 11204.96 | 0.2277 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 39.0161 | -91.0941 | 26.8453 | 6.4036e+17 | 5.9708 | [6 empty] | 283.5211 | 212.0809 | 488.6883 | [5 empty] | 26.6172 | -67.2837 | 41595.15 | [5 empty] | 282.055 | 211.8845 | 487.71 | [7 empty] | 25.9057 | -67.0769 | 0.7409 | 41940.3732 | 0.2212 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 32.4215 | -117.5172 | 27.3666 | 2.9273e+18 | 5.5255 | [6 empty] | 313.3883 | 224.0312 | 645.9432 | [5 empty] | 21.6305 | -92.368 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 311.4251 | 224.0171 | 645.5973 | [7 empty] | 20.5532 | -92.2105 | 1.0887 | 2.9273e+18 | 0.3419 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 40.8603 | 78.9518 | 14.9862 | 2244.3827 | 5.2592 | [6 empty] | 227.6782 | 241.5426 | 35.0353 | [5 empty] | 28.2808 | 70.8067 | 2594.918 | [5 empty] | 226.0588 | 240.0967 | 34.9456 | [7 empty] | 27.9783 | 70.6188 | 0.3561 | 2600.1872 | 0.1655 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 39.6745 | 75.9584 | 13.8909 | 2244.3826 | 4.7508 | [6 empty] | 228.898 | 242.0307 | 41.4579 | [5 empty] | 27.9704 | 68.477 | 1960.3035 | [5 empty] | 226.8954 | 240.4725 | 42.0451 | [7 empty] | 27.3274 | 68.05 | 0.7719 | 1952.4604 | 0.283 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 38.6576 | 65.1952 | 12.733 | 1962.8794 | 4.5242 | [6 empty] | 233.2831 | 243.7852 | 64.5457 | [5 empty] | 26.8872 | 60.3385 | 1866.1522 | [5 empty] | 231.7534 | 242.8131 | 65.0115 | [7 empty] | 26.2502 | 60.0578 | 0.6962 | 1861.45 | 0.2534 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 35.2436 | 45.4577 | 10.2565 | 3338.9937 | 5.1763 | [6 empty] | 241.3544 | 247.0147 | 107.0426 | [5 empty] | 25.0181 | 46.2543 | 3413.1929 | [5 empty] | 240.2294 | 246.3638 | 107.6078 | [7 empty] | 24.4906 | 45.983 | 0.5932 | 3429.7855 | 0.2163 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 31.3363 | 19.6544 | 11.5557 | 4486.9417 | 8.7783 | [6 empty] | 253.4315 | 251.8469 | 170.6297 | [5 empty] | 22.4861 | 27.0847 | 4244.9745 | [5 empty] | 252.3543 | 251.6053 | 169.6201 | [7 empty] | 21.9714 | 27.4034 | 0.6054 | 4239.7996 | 0.4473 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 27.5171 | -9.0754 | 15.5152 | 6422.1165 | 8.7314 | [6 empty] | 269.7542 | 258.3779 | 256.5709 | [5 empty] | 19.4835 | 4.1981 | 5622.4745 | [5 empty] | 269.3671 | 258.4405 | 255.8889 | [7 empty] | 19.2625 | 4.4306 | 0.3208 | 5612.2431 | 0.2215 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 23.0096 | -39.9841 | 20.2338 | 10679.6053 | 7.1445 | [6 empty] | 290.5177 | 266.6857 | 365.8938 | [5 empty] | 16.2174 | -20.9244 | 8075.5178 | [5 empty] | 289.1162 | 266.158 | 362.5906 | [7 empty] | 15.9573 | -20.2618 | 0.7118 | 8004.5687 | 0.301 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 19.0159 | -69.925 | 23.7566 | 30413.8533 | 6.0985 | [6 empty] | 315.8878 | 276.8367 | 499.4707 | [5 empty] | 12.869 | -46.9774 | 13979.1099 | [5 empty] | 314.3738 | 276.885 | 494.8656 | [7 empty] | 12.4101 | -45.9671 | 1.1096 | 13656.9612 | 0.3307 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 14.8387 | -97.732 | 25.5013 | 2.9273e+18 | 5.3034 | [6 empty] | 345.755 | 288.787 | 656.7255 | [5 empty] | 9.5995 | -72.7747 | 69207.897 | [5 empty] | 345.339 | 289.3281 | 647.7954 | [7 empty] | 9.9342 | -71.0808 | 1.7266 | 52018.2297 | 0.3884 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 5.3972 | 93.7118 | 10.7158 | 1924.529 | 4.177 | [6 empty] | 268.8507 | 323.9162 | 48.7512 | [5 empty] | 5.9906 | 83.0124 | 1868.6831 | [5 empty] | 268.5399 | 322.9443 | 47.839 | [7 empty] | 6.423 | 83.098 | 0.4408 | 1871.8347 | 0.1936 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 4.7701 | 91.0787 | 10.1129 | 1900.0172 | 3.7206 | [6 empty] | 270.0706 | 324.4043 | 55.1738 | [5 empty] | 5.8473 | 81.0233 | 1854.4961 | [5 empty] | 269.286 | 323.1681 | 54.7657 | [7 empty] | 6.0337 | 80.9343 | 0.2066 | 1855.5035 | 0.1115 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 4.7895 | 81.6562 | 7.6503 | 3033.7069 | 2.8088 | [6 empty] | 274.4556 | 326.1588 | 78.2616 | [5 empty] | 5.343 | 74.026 | 3143.2918 | [5 empty] | 273.0781 | 324.5054 | 78.3597 | [7 empty] | 5.2864 | 73.7251 | 0.3062 | 3147.5536 | 0.1395 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 3.2431 | 64.1144 | 2.6692 | 3494.4468 | 1.9183 | [6 empty] | 282.527 | 329.3883 | 120.7585 | [5 empty] | 4.4575 | 61.7375 | 3485.565 | [5 empty] | 280.4688 | 327.5951 | 120.7303 | [7 empty] | 4.0283 | 61.4726 | 0.5044 | 3495.3446 | 0.2223 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 1.6787 | 40.5849 | 4.3461 | 4294.0829 | 2.4434 | [6 empty] | 294.604 | 334.2205 | 184.3455 | [5 empty] | 3.2259 | 44.6463 | 4065.1376 | [5 empty] | 292.3686 | 332.2423 | 185.097 | [7 empty] | 2.7102 | 44.0988 | 0.7521 | 4089.4898 | 0.3174 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 0.3467 | 13.567 | 10.2147 | 5600.486 | 5.0632 | [6 empty] | 310.9267 | 340.7515 | 270.2868 | [5 empty] | 1.7157 | 23.6895 | 4996.0857 | [5 empty] | 309.0814 | 339.194 | 269.134 | [7 empty] | 1.4441 | 23.6599 | 0.2733 | 5000.6457 | 0.2128 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -3.1405 | -46.2388 | 20.9918 | 13538.2453 | 6.6996 | [6 empty] | 357.0603 | 359.2103 | 513.1865 | [5 empty] | -1.8137 | -25.289 | 9207.2958 | [5 empty] | 355.5353 | 358.6141 | 504.8293 | [7 empty] | -1.6897 | -23.8002 | 1.494 | 8990.655 | 0.5752 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -5.0705 | -74.899 | 23.9178 | 49788.8767 | 5.2273 | [6 empty] | 386.9275 | 371.1606 | 670.4414 | [5 empty] | -3.668 | -51.0223 | 15776.5072 | [5 empty] | 385.2517 | 370.7761 | 664.8229 | [7 empty] | -3.9258 | -50.1206 | 0.9379 | 15430.1616 | 0.234 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -26.0803 | 108.1083 | 18.11 | 3043.6681 | 4.4195 | [6 empty] | 319.1576 | 424.5649 | 65.51 | [5 empty] | -13.5798 | 95.0045 | 3110.3412 | [5 empty] | 319.0989 | 423.1987 | 64.7825 | [7 empty] | -12.9269 | 94.9347 | 0.6566 | 3102.0725 | 0.2212 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -26.3331 | 105.7408 | 17.784 | 3090.1579 | 4.2427 | [6 empty] | 320.3775 | 425.0529 | 71.9326 | [5 empty] | -13.63 | 93.2948 | 3145.823 | [5 empty] | 320.8749 | 423.8498 | 71.38 | [7 empty] | -12.732 | 93.1585 | 0.9083 | 3136.3443 | 0.2831 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -25.742 | 97.4658 | 15.7092 | 3244.3023 | 3.8438 | [6 empty] | 324.7625 | 426.8075 | 95.0205 | [5 empty] | -13.8081 | 87.2501 | 3276.324 | [5 empty] | 324.9242 | 425.2774 | 93.7644 | [7 empty] | -12.9139 | 87.2483 | 0.8943 | 3263.474 | 0.3112 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -26.1354 | 81.9118 | 13.1638 | 3588.6487 | 3.8642 | [6 empty] | 332.8339 | 430.0369 | 137.5173 | [5 empty] | -14.1257 | 76.5218 | 3530.8925 | [5 empty] | 333.4421 | 428.8854 | 135.7934 | [7 empty] | -13.1171 | 76.6525 | 1.017 | 3513.5112 | 0.3662 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -26.2447 | 60.6354 | 11.6891 | 4172.9661 | 4.3433 | [6 empty] | 344.9109 | 434.8692 | 201.1044 | [5 empty] | -14.5781 | 61.3604 | 3952.7143 | [5 empty] | 345.2511 | 433.602 | 199.2804 | [7 empty] | -13.6972 | 61.4738 | 0.8882 | 3935.5965 | 0.3357 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -25.979 | 35.6358 | 12.7617 | 5094.2747 | 5.1994 | [6 empty] | 361.2336 | 441.4001 | 287.0457 | [5 empty] | -15.1505 | 42.389 | 4610.4826 | [5 empty] | 360.6893 | 440.0535 | 285.7629 | [7 empty] | -14.7973 | 42.3856 | 0.3532 | 4603.4105 | 0.1541 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -26.0852 | 7.176 | 16.7745 | 6654.7391 | 7.3471 | [6 empty] | 381.9972 | 449.708 | 396.3686 | [5 empty] | -15.8222 | 20.4447 | 5617.3185 | [5 empty] | 380.4643 | 447.9506 | 398.5212 | [7 empty] | -16.094 | 19.6859 | 0.806 | 5661.9738 | 0.3427 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -25.8979 | -21.9913 | 20.6507 | 9439.2593 | 8.1095 | [6 empty] | 407.3672 | 459.8589 | 529.9454 | [5 empty] | -16.5706 | -3.5671 | 7213.1424 | [5 empty] | 406.2337 | 458.3384 | 522.4434 | [7 empty] | -16.0411 | -2.5497 | 1.1469 | 7116.458 | 0.5387 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -26.0005 | -50.7704 | 23.8006 | 16137.6747 | 5.5432 | [6 empty] | 437.2344 | 471.8093 | 687.2003 | [5 empty] | -17.3673 | -28.5908 | 10040.7919 | [5 empty] | 436.1765 | 471.2423 | 682.5545 | [7 empty] | -17.3519 | -27.9409 | 0.65 | 9941.7933 | 0.2695 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -54.1834 | 122.2347 | 28.1677 | 3225.8273 | 5.2633 | [6 empty] | 378.382 | 543.0547 | 85.2396 | [5 empty] | -30.7417 | 106.6174 | 3235.2674 | [5 empty] | 378.3073 | 543.3218 | 85.0168 | [7 empty] | -30.8661 | 106.7186 | 0.1605 | 3234.9861 | 0.0333 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -54.1609 | 120.0861 | 27.7866 | 3261.2439 | 5.2116 | [6 empty] | 379.6019 | 543.5428 | 91.6621 | [5 empty] | -30.7407 | 105.1331 | 3262.9288 | [5 empty] | 379.9616 | 543.9148 | 91.0876 | [7 empty] | -30.6513 | 105.2993 | 0.1888 | 3259.4115 | 0.0699 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -53.2721 | 112.8376 | 26.0005 | 3381.1186 | 5.1011 | [6 empty] | 383.9869 | 545.2973 | 114.75 | [5 empty] | -30.7378 | 99.8672 | 3364.4494 | [5 empty] | 384.16 | 545.276 | 114.2718 | [7 empty] | -30.6062 | 99.958 | 0.1599 | 3361.3133 | 0.0574 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -52.9754 | 99.0431 | 23.8436 | 3647.4544 | 5.3377 | [6 empty] | 392.0583 | 548.5268 | 157.2468 | [5 empty] | -30.7344 | 90.4493 | 3560.6994 | [5 empty] | 391.5691 | 548.4651 | 156.9921 | [7 empty] | -30.944 | 90.5291 | 0.2243 | 3561.1606 | 0.0532 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -52.234 | 79.9155 | 21.6995 | 4088.1639 | 5.768 | [6 empty] | 404.1353 | 553.359 | 220.8339 | [5 empty] | -30.7335 | 76.9836 | 3879.8087 | [5 empty] | 403.7361 | 553.2893 | 219.2295 | [7 empty] | -30.7992 | 77.3309 | 0.3535 | 3871.7675 | 0.0923 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -50.9799 | 57.0001 | 20.4433 | 4760.5943 | 6.2554 | [6 empty] | 420.458 | 559.89 | 306.7752 | [5 empty] | -30.7399 | 59.8759 | 4364.8585 | [5 empty] | 419.3905 | 559.1516 | 307.7585 | [7 empty] | -31.061 | 59.6078 | 0.4183 | 4376.631 | 0.1447 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -49.8879 | 30.3423 | 21.3088 | 5838.6464 | 7.2472 | [6 empty] | 441.2216 | 568.1978 | 416.0981 | [5 empty] | -30.7588 | 39.7307 | 5081.9012 | [5 empty] | 439.1131 | 567.2139 | 413.7714 | [7 empty] | -31.2583 | 40.0762 | 0.6073 | 5075.1325 | 0.1837 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -48.4587 | 2.3683 | 23.0984 | 7540.6587 | 8.4601 | [6 empty] | 466.5916 | 578.3488 | 549.6749 | [5 empty] | -30.7962 | 17.2536 | 6145.4978 | [5 empty] | 465.3164 | 576.8691 | 543.6318 | [7 empty] | -30.5245 | 18.0132 | 0.8067 | 6097.8131 | 0.328 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -47.1851 | -25.9676 | 25.2984 | 10607.4069 | 7.6396 | [6 empty] | 496.4588 | 590.2991 | 706.9298 | [5 empty] | -30.8569 | -6.644 | 7787.2604 | [5 empty] | 495.766 | 590.3629 | 699.0735 | [7 empty] | -30.7205 | -5.4048 | 1.2466 | 7678.2821 | 0.5858 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 210.5469 | 29.6056 | 59.3303 | 2244.3827 | 6.3913 | [6 empty] | 203.489 | 105.0201 | 16.3757 | [5 empty] | 151.2167 | 29.7262 | 2244.3827 | [5 empty] | 201.2207 | 103.5837 | 16.3063 | [7 empty] | 150.8352 | 29.3733 | 0.5197 | 2244.3827 | 0.327 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 200.0917 | 15.7131 | 56.4337 | 2244.3827 | 6.6575 | [6 empty] | 207.874 | 106.7746 | 39.4636 | [5 empty] | 143.726 | 18.4835 | 2244.3827 | [5 empty] | 205.1504 | 105.3413 | 40.0446 | [7 empty] | 142.4767 | 17.8283 | 1.4107 | 2244.3827 | 0.4468 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 180.9155 | -8.3012 | 49.9089 | 2244.3827 | 6.682 | [6 empty] | 215.9454 | 110.0041 | 81.9604 | [5 empty] | 131.7401 | 0.2236 | 2244.3827 | [5 empty] | 213.3103 | 108.5116 | 81.8437 | [7 empty] | 130.8936 | -0.2348 | 0.9626 | 2244.3827 | 0.3436 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.9868 | -36.7987 | 44.1923 | 2244.3827 | 6.5875 | [6 empty] | 228.0224 | 114.8363 | 145.5475 | [5 empty] | 117.1492 | -22.5657 | 4053.7916 | [5 empty] | 225.3959 | 113.5248 | 146.4702 | [7 empty] | 115.7418 | -23.3457 | 1.6091 | 4208.3513 | 0.3678 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 138.086 | -65.4852 | 40.5158 | 8991.5223 | 6.4482 | [6 empty] | 244.3451 | 121.3673 | 231.4888 | [5 empty] | 101.8888 | -47.2837 | 8129.1539 | [5 empty] | 241.0494 | 119.7747 | 233.6245 | [7 empty] | 99.9209 | -48.4545 | 2.2899 | 8510.8628 | 0.4582 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 117.9959 | -93.9619 | 37.6931 | 47297.4963 | 6.2604 | [6 empty] | 265.1087 | 129.6752 | 340.8116 | [5 empty] | 87.3335 | -72.0398 | 23211.6606 | [5 empty] | 261.1849 | 127.8011 | 342.2072 | [7 empty] | 85.4154 | -72.9997 | 2.1448 | 26678.5043 | 0.4487 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 101.3103 | -119.552 | 36.0466 | 6.4036e+17 | 6.051 | [6 empty] | 290.4788 | 139.8261 | 474.3885 | [5 empty] | 74.1964 | -95.7992 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 287.4792 | 138.3681 | 472.9245 | [7 empty] | 73.2986 | -95.996 | 0.9191 | 6.4036e+17 | 0.2661 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 87.0516 | -142.7514 | 34.6648 | 2.9273e+18 | 5.8231 | [6 empty] | 320.346 | 151.7765 | 631.6433 | [5 empty] | 62.7835 | -117.9984 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 317.3011 | 150.6716 | 625.0049 | [7 empty] | 62.4416 | -117.2941 | 0.7829 | 2.9273e+18 | 0.1939 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 207.6423 | 35.8868 | 59.4078 | 2244.3827 | 6.7877 | [6 empty] | 204.688 | 109.3714 | 10.7589 | [5 empty] | 148.2455 | 34.7447 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.5756 | 108.3315 | 10.5636 | [7 empty] | 147.4597 | 34.6751 | 0.7889 | 2244.3827 | 0.2241 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 204.1805 | 31.6238 | 58.0129 | 2244.3827 | 6.43 | [6 empty] | 205.9078 | 109.8595 | 17.1815 | [5 empty] | 146.1678 | 31.4803 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.3358 | 108.1086 | 17.8846 | [7 empty] | 144.3674 | 30.8044 | 1.9231 | 2244.3827 | 0.5781 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 194.3733 | 17.9386 | 55.2664 | 2244.3827 | 6.7048 | [6 empty] | 210.2929 | 111.614 | 40.2693 | [5 empty] | 139.162 | 20.4047 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.601 | 110.1592 | 41.2154 | [7 empty] | 137.8264 | 19.5828 | 1.5682 | 2244.3827 | 0.5298 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.2377 | -5.8285 | 49.0303 | 2244.3827 | 6.7231 | [6 empty] | 218.3642 | 114.8435 | 82.7662 | [5 empty] | 127.8918 | 2.3356 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.4412 | 113.4204 | 83.3611 | [7 empty] | 126.3936 | 1.6829 | 1.6343 | 2244.3827 | 0.4004 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 155.3849 | -34.2386 | 43.5856 | 2244.3828 | 6.6067 | [6 empty] | 230.4413 | 119.6757 | 146.3533 | [5 empty] | 114.0731 | -20.3447 | 4017.6144 | [5 empty] | 228.5096 | 118.7553 | 145.3255 | [7 empty] | 113.5042 | -20.2911 | 0.5714 | 4029.0711 | 0.1808 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 135.318 | -63.0559 | 40.0682 | 8649.9987 | 6.4527 | [6 empty] | 246.764 | 126.2067 | 232.2945 | [5 empty] | 99.5049 | -45.087 | 7851.1053 | [5 empty] | 244.1048 | 125.0258 | 232.1458 | [7 empty] | 98.3006 | -45.4389 | 1.2547 | 7997.1483 | 0.27 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 115.8568 | -91.7738 | 37.3637 | 36525.882 | 6.2536 | [6 empty] | 267.5275 | 134.5145 | 341.6174 | [5 empty] | 85.5022 | -69.9875 | 20472.6388 | [5 empty] | 264.9734 | 133.3216 | 342.0747 | [7 empty] | 84.336 | -70.4921 | 1.2707 | 21817.781 | 0.2714 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 99.6207 | -117.6709 | 35.812 | 6.4036e+17 | 6.0428 | [6 empty] | 292.8976 | 144.6655 | 475.1943 | [5 empty] | 72.7769 | -93.9663 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 289.242 | 142.8837 | 476.0216 | [7 empty] | 71.2617 | -94.6774 | 1.6737 | 6.4036e+17 | 0.3721 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 85.6359 | -141.1628 | 34.4605 | 2.9273e+18 | 5.8189 | [6 empty] | 322.7648 | 156.6158 | 632.4491 | [5 empty] | 61.6583 | -116.412 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 319.8208 | 155.8643 | 628.4151 | [7 empty] | 60.8375 | -115.9556 | 0.9392 | 2.9273e+18 | 0.1822 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.0841 | 42.2129 | 54.5685 | 2244.3827 | 6.6355 | [6 empty] | 213.3832 | 126.7678 | 13.6556 | [5 empty] | 131.5471 | 40.3621 | 2244.3827 | [5 empty] | 209.9359 | 124.6208 | 13.7333 | [7 empty] | 130.6389 | 39.8813 | 1.0276 | 2244.3827 | 0.448 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 183.0173 | 38.2318 | 53.1248 | 2244.3827 | 6.437 | [6 empty] | 214.603 | 127.2559 | 20.0781 | [5 empty] | 129.901 | 37.2851 | 2244.3827 | [5 empty] | 212.2312 | 125.7939 | 20.1979 | [7 empty] | 129.2223 | 36.9129 | 0.774 | 2244.3827 | 0.3228 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 175.0814 | 25.089 | 50.8039 | 2244.3827 | 6.8177 | [6 empty] | 218.9881 | 129.0104 | 43.166 | [5 empty] | 124.3053 | 26.7719 | 2244.3827 | [5 empty] | 216.0815 | 127.4049 | 43.9668 | [7 empty] | 122.9798 | 26.0516 | 1.5086 | 2244.3827 | 0.4834 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 159.9369 | 1.9663 | 45.391 | 2244.3827 | 6.8701 | [6 empty] | 227.0595 | 132.2399 | 85.6628 | [5 empty] | 115.156 | 9.3835 | 2244.3827 | [5 empty] | 223.9964 | 130.8523 | 86.379 | [7 empty] | 113.4562 | 8.7875 | 1.8013 | 2244.3827 | 0.3901 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 142.2597 | -26.1618 | 40.8109 | 3683.171 | 6.6671 | [6 empty] | 239.1365 | 137.0721 | 149.2499 | [5 empty] | 103.6851 | -12.8381 | 3925.1204 | [5 empty] | 236.7151 | 135.9494 | 149.2694 | [7 empty] | 102.5641 | -13.1612 | 1.1666 | 3993.1748 | 0.2558 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 124.9242 | -55.2426 | 38.0133 | 7826.177 | 6.4552 | [6 empty] | 255.4592 | 143.6031 | 235.1912 | [5 empty] | 91.286 | -37.537 | 7069.8064 | [5 empty] | 253.3655 | 142.5054 | 233.6378 | [7 empty] | 90.8123 | -37.4682 | 0.4787 | 7086.0619 | 0.1829 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 107.6954 | -84.5923 | 35.9749 | 22459.8129 | 6.2327 | [6 empty] | 276.2227 | 151.9109 | 344.5141 | [5 empty] | 79.0698 | -62.8031 | 14939.4197 | [5 empty] | 274.2909 | 151.2587 | 342.5462 | [7 empty] | 78.4614 | -62.5178 | 0.672 | 14936.364 | 0.141 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 93.0652 | -111.3489 | 34.8515 | 6.4036e+17 | 6.0041 | [6 empty] | 301.5928 | 162.0619 | 478.0909 | [5 empty] | 67.716 | -87.4314 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 298.5274 | 161.0079 | 476.3181 | [7 empty] | 66.5929 | -87.3687 | 1.1249 | 1.3722e+17 | 0.2297 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 80.1292 | -135.6442 | 33.6411 | 2.9273e+18 | 5.7735 | [6 empty] | 331.46 | 174.0123 | 635.3458 | [5 empty] | 57.6039 | -110.6576 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 329.8474 | 173.8232 | 633.0516 | [7 empty] | 57.0501 | -110.2984 | 0.6601 | 2.9273e+18 | 0.1172 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 152.8635 | 52.37 | 46.0457 | 2244.3827 | 6.4398 | [6 empty] | 229.3881 | 158.7887 | 18.9873 | [5 empty] | 106.9286 | 49.1768 | 2244.3827 | [5 empty] | 225.214 | 156.1821 | 18.5206 | [7 empty] | 105.8036 | 48.959 | 1.1459 | 2244.3827 | 0.4122 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 150.3127 | 48.7914 | 44.582 | 2244.3827 | 6.4284 | [6 empty] | 230.608 | 159.2768 | 25.4099 | [5 empty] | 105.7956 | 46.386 | 2244.3827 | [5 empty] | 227.1008 | 156.9427 | 25.9343 | [7 empty] | 104.7487 | 45.7204 | 1.2405 | 2244.3827 | 0.4751 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 144.7506 | 36.5447 | 42.848 | 2244.3827 | 7.0367 | [6 empty] | 234.993 | 161.0313 | 48.4977 | [5 empty] | 101.9032 | 36.7621 | 2244.3827 | [5 empty] | 231.5199 | 158.8776 | 49.8531 | [7 empty] | 100.4621 | 35.7707 | 1.7492 | 2244.3827 | 0.6048 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 133.5502 | 14.6101 | 38.6099 | 2244.3827 | 7.3349 | [6 empty] | 243.0644 | 164.2608 | 90.9946 | [5 empty] | 95.3995 | 20.5465 | 2244.3827 | [5 empty] | 239.8498 | 162.292 | 91.8142 | [7 empty] | 94.164 | 19.7662 | 1.4613 | 2244.3827 | 0.4668 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 120.2407 | -12.8068 | 35.3811 | 3752.3471 | 6.9603 | [6 empty] | 255.1414 | 169.093 | 154.5816 | [5 empty] | 86.994 | -0.7039 | 3835.6309 | [5 empty] | 253.9872 | 168.2215 | 152.9356 | [7 empty] | 87.1256 | -0.4436 | 0.2916 | 3806.352 | 0.1574 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 106.8925 | -41.8984 | 33.8409 | 6837.8484 | 6.5732 | [6 empty] | 271.4641 | 175.624 | 240.5229 | [5 empty] | 77.5835 | -24.9812 | 6161.2387 | [5 empty] | 268.7154 | 174.0242 | 241.1865 | [7 empty] | 76.5255 | -25.6475 | 1.2503 | 6268.737 | 0.33 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 93.0943 | -71.9446 | 33.0551 | 14473.7132 | 6.2872 | [6 empty] | 292.2276 | 183.9318 | 349.8458 | [5 empty] | 67.9717 | -50.4623 | 10744.4775 | [5 empty] | 289.0694 | 182.5912 | 350.3503 | [7 empty] | 66.5369 | -50.9321 | 1.5097 | 11031.3525 | 0.3185 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 81.0544 | -99.8227 | 32.7738 | 1.3722e+17 | 5.9895 | [6 empty] | 317.5977 | 194.0828 | 483.4227 | [5 empty] | 58.7299 | -75.8281 | 37452.7393 | [5 empty] | 314.934 | 193.1551 | 480.4722 | [7 empty] | 57.9706 | -75.4799 | 0.8353 | 37590.5252 | 0.1836 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 69.9162 | -125.2633 | 31.9296 | 2.9273e+18 | 5.703 | [6 empty] | 347.4649 | 206.0332 | 640.6775 | [5 empty] | 50.2477 | -100.1108 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 345.7967 | 205.9047 | 637.2955 | [7 empty] | 49.7593 | -99.5348 | 0.7552 | 6.4036e+17 | 0.1371 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 114.1554 | 64.9567 | 34.9687 | 2244.3827 | 6.3136 | [6 empty] | 253.3359 | 206.7009 | 26.9651 | [5 empty] | 79.555 | 59.8952 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.297 | 205.665 | 26.1717 | [7 empty] | 80.6173 | 59.8658 | 1.0627 | 2244.3827 | 0.2661 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 112.1912 | 61.7978 | 33.6293 | 2244.3827 | 6.2572 | [6 empty] | 254.5557 | 207.189 | 33.3877 | [5 empty] | 78.8467 | 57.4299 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.3798 | 205.6868 | 33.3208 | [7 empty] | 79.16 | 57.1026 | 0.4531 | 2244.3827 | 0.27 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 108.8583 | 50.6464 | 32.5191 | 2244.3827 | 6.9863 | [6 empty] | 258.9408 | 208.9435 | 56.4755 | [5 empty] | 76.3888 | 48.8527 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.941 | 208.2686 | 56.262 | [7 empty] | 77.0092 | 48.6961 | 0.6399 | 2244.3827 | 0.2296 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 101.3288 | 30.3195 | 29.3829 | 2244.3827 | 8.0034 | [6 empty] | 267.0121 | 212.173 | 98.9723 | [5 empty] | 72.1947 | 34.1347 | 1966.5774 | [5 empty] | 265.2587 | 211.1154 | 99.5151 | [7 empty] | 71.5008 | 33.7607 | 0.7883 | 1952.8618 | 0.2033 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 92.3235 | 4.207 | 27.6422 | 3788.4551 | 7.9078 | [6 empty] | 279.0892 | 217.0052 | 162.5594 | [5 empty] | 66.6078 | 14.3458 | 3774.662 | [5 empty] | 277.8256 | 216.3386 | 160.5762 | [7 empty] | 66.4648 | 14.8188 | 0.4942 | 3750.2434 | 0.2806 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 83.1111 | -24.3875 | 27.6974 | 5985.7731 | 7.0276 | [6 empty] | 295.4119 | 223.5362 | 248.5007 | [5 empty] | 60.1218 | -8.9396 | 5408.5859 | [5 empty] | 293.8593 | 222.9519 | 249.9684 | [7 empty] | 59.1672 | -9.421 | 1.0691 | 5470.655 | 0.2664 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 73.0724 | -54.7023 | 28.5897 | 10376.2942 | 6.5351 | [6 empty] | 316.1754 | 231.844 | 357.8236 | [5 empty] | 53.2352 | -34.1145 | 8203.1961 | [5 empty] | 314.074 | 231.0754 | 355.7589 | [7 empty] | 52.5865 | -33.7879 | 0.7263 | 8192.4684 | 0.1795 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 64.1217 | -83.5272 | 29.6009 | 31017.6103 | 6.0666 | [6 empty] | 341.5455 | 241.995 | 491.4004 | [5 empty] | 46.356 | -59.8503 | 15478.6053 | [5 empty] | 339.6023 | 241.5329 | 486.0821 | [7 empty] | 46.0708 | -58.8735 | 1.0176 | 15064.5758 | 0.2238 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 55.363 | -110.1987 | 29.5908 | 6.4036e+17 | 5.6386 | [6 empty] | 371.4127 | 253.9453 | 648.6553 | [5 empty] | 39.8148 | -85.0219 | 2204033.2031 | [5 empty] | 369.4027 | 253.415 | 645.6464 | [7 empty] | 39.2797 | -84.6118 | 0.6742 | 1066012.5366 | 0.1506 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 74.5731 | 78.8484 | 22.8541 | 2244.3827 | 5.7035 | [6 empty] | 285.7026 | 271.4567 | 37.7475 | [5 empty] | 52.9403 | 71.4771 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.0964 | 269.7838 | 37.2605 | [7 empty] | 52.9658 | 71.365 | 0.115 | 2244.3827 | 0.1393 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 73.2502 | 76.0432 | 21.7859 | 2244.3827 | 5.4144 | [6 empty] | 286.9224 | 271.9448 | 44.17 | [5 empty] | 52.525 | 69.3281 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.9133 | 270.5647 | 43.7871 | [7 empty] | 52.7828 | 69.1872 | 0.2937 | 2244.3827 | 0.1583 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 71.583 | 66.0336 | 20.9446 | 2244.3827 | 5.696 | [6 empty] | 291.3075 | 273.6993 | 67.2579 | [5 empty] | 51.0716 | 61.7959 | 2521.0141 | [5 empty] | 289.8251 | 272.4574 | 67.4794 | [7 empty] | 50.776 | 61.5288 | 0.3984 | 2531.8083 | 0.1365 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 66.9789 | 47.541 | 18.4657 | 1917.0575 | 6.8558 | [6 empty] | 299.3788 | 276.9288 | 109.7547 | [5 empty] | 48.5479 | 48.6717 | 3007.4204 | [5 empty] | 297.8293 | 275.8376 | 110.3566 | [7 empty] | 48.051 | 48.3177 | 0.6101 | 3024.242 | 0.1678 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 61.46 | 23.1641 | 17.9844 | 3811.0649 | 8.7234 | [6 empty] | 311.4558 | 281.761 | 173.3418 | [5 empty] | 45.0981 | 30.6291 | 3737.031 | [5 empty] | 309.692 | 280.9113 | 173.9454 | [7 empty] | 44.3194 | 30.3556 | 0.8253 | 3760.617 | 0.2219 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 55.8201 | -4.3029 | 19.8247 | 5356.3978 | 8.3374 | [6 empty] | 327.7786 | 288.292 | 259.2831 | [5 empty] | 40.9628 | 8.8227 | 4875.0463 | [5 empty] | 326.1453 | 287.2859 | 259.9956 | [7 empty] | 40.3833 | 8.4493 | 0.6894 | 4906.7759 | 0.2252 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 49.3001 | -34.2497 | 22.8057 | 8109.727 | 7.1952 | [6 empty] | 348.5421 | 296.5998 | 368.606 | [5 empty] | 36.413 | -15.4343 | 6689.4414 | [5 empty] | 347.6488 | 296.178 | 362.6957 | [7 empty] | 36.7664 | -14.2165 | 1.268 | 6572.5202 | 0.4639 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 43.371 | -63.5054 | 25.42 | 14791.6125 | 6.3531 | [6 empty] | 373.9122 | 306.7508 | 502.1828 | [5 empty] | 31.6984 | -40.9238 | 10140.2026 | [5 empty] | 372.134 | 306.0453 | 494.5686 | [7 empty] | 31.8196 | -39.5957 | 1.3336 | 9891.2682 | 0.3776 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 37.2475 | -91.2286 | 26.7748 | 123878.8559 | 5.6542 | [6 empty] | 403.7794 | 318.7011 | 659.4377 | [5 empty] | 27.0534 | -66.4704 | 20639.2747 | [5 empty] | 401.5321 | 318.1099 | 658.829 | [7 empty] | 26.2035 | -66.4395 | 0.8505 | 20912.4477 | 0.2613 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 36.9867 | 93.1995 | 12.9676 | 2244.3826 | 4.6083 | [6 empty] | 326.8751 | 353.8303 | 51.4633 | [5 empty] | 28.6021 | 83.3073 | 1967.2943 | [5 empty] | 323.2919 | 351.1823 | 51.3326 | [7 empty] | 27.726 | 83.0928 | 0.902 | 1961.874 | 0.3251 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 36.2205 | 90.6858 | 12.1278 | 2395.9007 | 4.1408 | [6 empty] | 328.095 | 354.3184 | 57.8859 | [5 empty] | 28.372 | 81.4401 | 1945.6499 | [5 empty] | 323.9819 | 351.3911 | 58.6784 | [7 empty] | 27.1932 | 80.9366 | 1.2819 | 1936.3407 | 0.4388 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 35.7014 | 81.7751 | 10.6812 | 1963.0061 | 3.4842 | [6 empty] | 332.48 | 356.0729 | 80.9738 | [5 empty] | 27.5616 | 74.8592 | 1882.1569 | [5 empty] | 329.5127 | 354.0255 | 81.561 | [7 empty] | 26.6839 | 74.4888 | 0.9526 | 1876.7575 | 0.3312 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 33.1278 | 65.1306 | 7.24 | 3113.3072 | 3.0873 | [6 empty] | 340.5514 | 359.3024 | 123.4706 | [5 empty] | 26.1349 | 63.2549 | 3195.8626 | [5 empty] | 340.0159 | 358.5704 | 121.8811 | [7 empty] | 26.3654 | 63.5476 | 0.3725 | 3183.0575 | 0.1268 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 30.1676 | 42.7332 | 7.3911 | 3824.1791 | 4.5231 | [6 empty] | 352.6284 | 364.1346 | 187.0577 | [5 empty] | 24.1442 | 47.0165 | 3713.6989 | [5 empty] | 351.768 | 363.127 | 185.498 | [7 empty] | 24.3003 | 47.2153 | 0.2527 | 3702.6417 | 0.1019 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 27.2563 | 16.83 | 11.549 | 4924.7539 | 8.9085 | [6 empty] | 368.9511 | 370.6656 | 272.999 | [5 empty] | 21.6942 | 26.9515 | 4520.75 | [5 empty] | 366.5459 | 369.1096 | 274.2689 | [7 empty] | 20.9138 | 26.4188 | 0.9448 | 4555.1214 | 0.3629 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 23.5615 | -12.124 | 16.8516 | 6767.8808 | 8.9886 | [6 empty] | 389.7147 | 378.9734 | 382.3219 | [5 empty] | 18.9157 | 4.0746 | 5758.765 | [5 empty] | 387.7623 | 377.8722 | 381.6663 | [7 empty] | 18.3997 | 4.0323 | 0.5178 | 5772.3848 | 0.2732 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 20.2559 | -41.1733 | 21.0422 | 10172.563 | 7.2111 | [6 empty] | 415.0847 | 389.1244 | 515.8987 | [5 empty] | 15.9418 | -20.5781 | 7783.6505 | [5 empty] | 413.4364 | 388.5997 | 510.2878 | [7 empty] | 15.7992 | -19.5986 | 0.9899 | 7690.344 | 0.3941 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 16.6124 | -69.4528 | 23.857 | 19972.8322 | 5.9674 | [6 empty] | 444.9519 | 401.0747 | 673.1536 | [5 empty] | 12.9142 | -45.8842 | 11768.3613 | [5 empty] | 442.088 | 399.2542 | 669.0796 | [7 empty] | 12.5663 | -45.5907 | 0.4552 | 11746.0788 | 0.1859 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 2.9147 | 107.3706 | 12.9084 | 1913.5498 | 4.1631 | [6 empty] | 377.182 | 454.479 | 68.2222 | [5 empty] | 6.8538 | 95.0779 | 1868.9566 | [5 empty] | 376.4508 | 452.7372 | 67.1102 | [7 empty] | 7.3368 | 95.0889 | 0.4832 | 1871.7234 | 0.1967 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 2.5615 | 105.0817 | 12.3568 | 1896.7696 | 3.8195 | [6 empty] | 378.4019 | 454.967 | 74.6448 | [5 empty] | 6.7366 | 93.4516 | 1858.7499 | [5 empty] | 376.1129 | 452.4616 | 75.1961 | [7 empty] | 6.5138 | 93.0229 | 0.4831 | 1856.7249 | 0.1854 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 2.7596 | 97.1667 | 10.119 | 2983.2368 | 3.058 | [6 empty] | 382.7869 | 456.7216 | 97.7326 | [5 empty] | 6.3219 | 87.6955 | 3077.5534 | [5 empty] | 382.1236 | 455.4136 | 97.0825 | [7 empty] | 6.5957 | 87.6519 | 0.2772 | 3073.0351 | 0.1177 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 1.5458 | 82.2406 | 6.2627 | 3304.7364 | 2.3398 | [6 empty] | 390.8583 | 459.951 | 140.2294 | [5 empty] | 5.584 | 77.4537 | 3313.9814 | [5 empty] | 389.3565 | 457.7726 | 140.3213 | [7 empty] | 5.7012 | 77.1019 | 0.3708 | 3317.1652 | 0.1423 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 0.2704 | 61.8505 | 4.4002 | 3831.7967 | 2.3889 | [6 empty] | 402.9353 | 464.7833 | 203.8165 | [5 empty] | 4.5373 | 62.9252 | 3698.7084 | [5 empty] | 400.4905 | 462.1211 | 203.7517 | [7 empty] | 4.3575 | 62.5456 | 0.42 | 3707.4566 | 0.1751 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -0.7353 | 37.7425 | 7.9656 | 4638.0295 | 3.3416 | [6 empty] | 419.258 | 471.3142 | 289.7578 | [5 empty] | 3.2211 | 44.656 | 4288.2151 | [5 empty] | 418.3549 | 469.6846 | 290.3071 | [7 empty] | 3.3732 | 44.2337 | 0.4489 | 4298.4018 | 0.1785 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -2.3537 | 10.202 | 13.806 | 5935.0449 | 6.3628 | [6 empty] | 440.0216 | 479.6221 | 399.0807 | [5 empty] | 1.6899 | 23.4025 | 5167.6893 | [5 empty] | 438.2661 | 477.6745 | 397.6291 | [7 empty] | 1.6895 | 23.3307 | 0.0718 | 5169.2246 | 0.0945 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -5.2261 | -46.3707 | 22.1033 | 12153.1029 | 7.0136 | [6 empty] | 495.2588 | 501.7234 | 689.9124 | [5 empty] | -1.7642 | -24.5402 | 8671.3004 | [5 empty] | 495.5827 | 501.7904 | 683.0855 | [7 empty] | -1.1762 | -23.4745 | 1.2172 | 8528.6885 | 0.5057 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -28.0091 | 121.4066 | 21.5671 | 3032.7418 | 4.72 | [6 empty] | 436.4064 | 572.9688 | 87.9517 | [5 empty] | -12.3627 | 106.5632 | 3086.3379 | [5 empty] | 437.3867 | 573.2675 | 87.6439 | [7 empty] | -11.9578 | 106.6075 | 0.4072 | 3081.7859 | 0.1246 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -28.0384 | 119.3156 | 21.0997 | 3066.5997 | 4.5735 | [6 empty] | 437.6263 | 573.4569 | 94.3743 | [5 empty] | -12.4122 | 105.1374 | 3112.6321 | [5 empty] | 438.5882 | 573.655 | 94.19 | [7 empty] | -11.9886 | 105.1398 | 0.4236 | 3108.4921 | 0.1245 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -27.4258 | 112.2931 | 19.2204 | 3179.9102 | 4.2619 | [6 empty] | 442.0113 | 575.2114 | 117.4621 | [5 empty] | -12.5884 | 100.0753 | 3208.6533 | [5 empty] | 442.3476 | 574.8 | 117.7296 | [7 empty] | -12.2846 | 99.9244 | 0.3392 | 3207.8355 | 0.0858 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -27.7836 | 98.9412 | 16.8618 | 3429.4972 | 4.2761 | [6 empty] | 450.0827 | 578.4409 | 159.959 | [5 empty] | -12.9048 | 91.0077 | 3392.6368 | [5 empty] | 449.0386 | 576.839 | 161.5856 | [7 empty] | -12.9414 | 90.4611 | 0.5478 | 3402.3764 | 0.1601 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -27.9361 | 80.4636 | 14.7809 | 3833.9454 | 4.6271 | [6 empty] | 462.1597 | 583.2731 | 223.5461 | [5 empty] | -13.3601 | 78.0112 | 3688.7431 | [5 empty] | 460.7413 | 581.4677 | 224.7806 | [7 empty] | -13.4743 | 77.5298 | 0.4948 | 3699.4095 | 0.1552 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -27.7059 | 58.2919 | 14.1189 | 4438.7616 | 5.1328 | [6 empty] | 478.4824 | 589.8041 | 309.4873 | [5 empty] | -13.944 | 61.4468 | 4133.895 | [5 empty] | 478.6927 | 589.6568 | 310.4757 | [7 empty] | -13.8622 | 61.2187 | 0.2423 | 4139.2495 | 0.0654 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -27.8356 | 32.3884 | 16.2471 | 5383.1438 | 6.3121 | [6 empty] | 499.2459 | 598.1119 | 418.8102 | [5 empty] | -14.6396 | 41.8666 | 4782.4472 | [5 empty] | 500.5937 | 598.3484 | 414.3698 | [7 empty] | -13.8271 | 42.6172 | 1.1062 | 4743.8617 | 0.4227 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -27.6582 | 5.25 | 19.1053 | 6793.8772 | 8.1637 | [6 empty] | 524.616 | 608.2629 | 552.3871 | [5 empty] | -15.4268 | 19.9266 | 5721.9446 | [5 empty] | 525.6324 | 608.1499 | 549.7188 | [7 empty] | -14.791 | 20.2815 | 0.7281 | 5693.229 | 0.3365 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -27.6115 | -22.5559 | 22.1678 | 9135.1468 | 8.2734 | [6 empty] | 554.4832 | 620.2132 | 709.6419 | [5 empty] | -16.2774 | -3.5048 | 7116.2636 | [5 empty] | 554.0014 | 619.6956 | 709.4813 | [7 empty] | -16.3053 | -3.5667 | 0.0679 | 7121.5961 | 0.0369 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 237.2324 | 34.2766 | 64.5572 | 2244.3827 | 6.0895 | [6 empty] | 271.7989 | 140.2368 | 19.5686 | [5 empty] | 172.677 | 34.7639 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.4913 | 138.8213 | 20.1529 | [7 empty] | 172.0628 | 34.1983 | 0.8349 | 2244.3827 | 0.4449 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 227.5104 | 21.6859 | 61.4566 | 2244.3827 | 6.4386 | [6 empty] | 276.1839 | 141.9914 | 42.6565 | [5 empty] | 166.1446 | 25.0273 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.3416 | 140.8593 | 43.1485 | [7 empty] | 165.6233 | 24.5428 | 0.7117 | 2244.3827 | 0.311 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 209.7603 | -0.5243 | 55.2022 | 2244.3827 | 6.6581 | [6 empty] | 284.2553 | 145.2209 | 85.1533 | [5 empty] | 155.3434 | 8.7534 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.3078 | 144.019 | 86.2535 | [7 empty] | 154.575 | 7.9948 | 1.0797 | 2244.3827 | 0.3634 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.8945 | -27.3108 | 49.6162 | 2244.3827 | 6.5211 | [6 empty] | 296.3323 | 150.0531 | 148.7404 | [5 empty] | 141.5898 | -12.343 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.2181 | 148.5153 | 151.3547 | [7 empty] | 139.7209 | -13.6194 | 2.2632 | 2244.3827 | 0.4834 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 167.8988 | -55.3471 | 45.664 | 5860.3692 | 6.326 | [6 empty] | 312.655 | 156.584 | 234.6817 | [5 empty] | 126.4605 | -36.1621 | 5411.4692 | [5 empty] | 311.9929 | 156.1244 | 233.3753 | [7 empty] | 126.6514 | -35.9716 | 0.2696 | 5382.9491 | 0.0811 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 147.0008 | -83.8753 | 42.464 | 12233.8143 | 6.134 | [6 empty] | 333.4186 | 164.8919 | 344.0045 | [5 empty] | 111.2933 | -60.8935 | 9826.4587 | [5 empty] | 332.8234 | 164.4889 | 342.2058 | [7 empty] | 111.5269 | -60.6307 | 0.3516 | 9752.0453 | 0.0778 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 128.8645 | -110.1478 | 40.4237 | 232142.6758 | 5.9117 | [6 empty] | 358.7887 | 175.0429 | 477.5814 | [5 empty] | 96.9755 | -85.3048 | 31085.6607 | [5 empty] | 356.8511 | 174.1718 | 474.61 | [7 empty] | 96.774 | -85.0047 | 0.3615 | 30775.4038 | 0.1209 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 112.8614 | -134.3182 | 38.6496 | 1.0063e+18 | 5.6794 | [6 empty] | 388.6559 | 186.9932 | 634.8362 | [5 empty] | 84.0595 | -108.5453 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 386.2518 | 186.2949 | 632.5121 | [7 empty] | 83.3773 | -108.3327 | 0.7146 | 6.4036e+17 | 0.1247 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 234.4986 | 39.7867 | 64.4452 | 2244.3827 | 6.6024 | [6 empty] | 272.9979 | 144.5881 | 13.9518 | [5 empty] | 170.0579 | 39.0296 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.0836 | 142.6096 | 14.0037 | [7 empty] | 168.7753 | 38.7158 | 1.3204 | 2244.3827 | 0.3475 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 231.4741 | 35.9772 | 63.2292 | 2244.3827 | 6.0654 | [6 empty] | 274.2177 | 145.0762 | 20.3744 | [5 empty] | 168.2454 | 36.2328 | 2244.3827 | [5 empty] | 271.4635 | 143.5461 | 20.7671 | [7 empty] | 167.3905 | 35.7799 | 0.9675 | 2244.3827 | 0.3672 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 222.2297 | 23.5453 | 60.2674 | 2244.3827 | 6.4376 | [6 empty] | 278.6028 | 146.8307 | 43.4622 | [5 empty] | 162.0405 | 26.6141 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.4081 | 145.1875 | 45.3156 | [7 empty] | 160.366 | 25.5293 | 1.9952 | 2244.3827 | 0.6625 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.2138 | 1.5265 | 54.2125 | 2244.3827 | 6.6769 | [6 empty] | 286.6742 | 150.0602 | 85.9591 | [5 empty] | 151.7482 | 10.4942 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.7523 | 149.5097 | 85.1737 | [7 empty] | 151.776 | 10.6361 | 0.1446 | 2244.3827 | 0.1074 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 185.2107 | -25.1301 | 48.8741 | 2244.3827 | 6.5255 | [6 empty] | 298.7512 | 154.8924 | 149.5462 | [5 empty] | 138.5845 | -10.4786 | 2244.3827 | [5 empty] | 297.1302 | 153.9586 | 150.0177 | [7 empty] | 138.0001 | -10.9128 | 0.728 | 2244.3827 | 0.1987 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 164.9216 | -53.1566 | 45.0505 | 5754.388 | 6.3154 | [6 empty] | 315.0739 | 161.4234 | 235.4874 | [5 empty] | 124.0294 | -34.2523 | 5329.0028 | [5 empty] | 313.5833 | 160.8554 | 234.7842 | [7 empty] | 123.5153 | -34.2002 | 0.5168 | 5341.3833 | 0.0964 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 144.6137 | -81.8794 | 42.0114 | 11758.3349 | 6.126 | [6 empty] | 335.8374 | 169.7312 | 344.8103 | [5 empty] | 109.3604 | -59.0285 | 9503.7959 | [5 empty] | 334.1581 | 169.1211 | 342.5519 | [7 empty] | 109.0622 | -58.6726 | 0.4643 | 9456.6916 | 0.108 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 126.9262 | -108.334 | 40.0624 | 104183.1299 | 5.8999 | [6 empty] | 361.2075 | 179.8822 | 478.3872 | [5 empty] | 95.4435 | -83.5583 | 27155.0577 | [5 empty] | 358.541 | 179.0946 | 476.3678 | [7 empty] | 94.5666 | -83.35 | 0.9013 | 27539.2285 | 0.149 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 111.2135 | -132.7377 | 38.3384 | 6.4036e+17 | 5.6678 | [6 empty] | 391.0747 | 191.8326 | 635.642 | [5 empty] | 82.8332 | -106.9618 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 387.6617 | 190.5022 | 634.212 | [7 empty] | 81.7779 | -107.071 | 1.061 | 6.4036e+17 | 0.2072 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 215.3007 | 45.2695 | 60.1697 | 2244.3827 | 6.3914 | [6 empty] | 281.6931 | 161.9845 | 16.8485 | [5 empty] | 155.1476 | 43.8525 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.5392 | 160.2466 | 16.7091 | [7 empty] | 154.293 | 43.6519 | 0.8778 | 2244.3827 | 0.254 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 212.433 | 41.6686 | 58.8012 | 2244.3827 | 6.03 | [6 empty] | 282.9129 | 162.4726 | 23.271 | [5 empty] | 153.6338 | 41.1833 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.926 | 160.9922 | 23.9845 | [7 empty] | 152.343 | 40.6922 | 1.3811 | 2244.3827 | 0.3799 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.5609 | 29.6581 | 56.1821 | 2244.3827 | 6.5161 | [6 empty] | 287.298 | 164.2272 | 46.3589 | [5 empty] | 148.4262 | 31.9646 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.2885 | 162.5294 | 47.8418 | [7 empty] | 147.1285 | 31.0515 | 1.5868 | 2244.3827 | 0.5626 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 189.8124 | 8.2285 | 50.7699 | 2244.3827 | 6.848 | [6 empty] | 295.3694 | 167.4566 | 88.8557 | [5 empty] | 139.7017 | 16.3831 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.7255 | 166.6444 | 90.4118 | [7 empty] | 138.6676 | 15.6617 | 1.2608 | 2244.3827 | 0.35 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 172.4088 | -18.1214 | 46.1951 | 2244.3827 | 6.6487 | [6 empty] | 307.4464 | 172.2888 | 152.4428 | [5 empty] | 128.3844 | -4.1273 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.929 | 171.5151 | 153.2686 | [7 empty] | 127.6496 | -4.5805 | 0.8633 | 2244.3827 | 0.1979 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 154.3983 | -46.1582 | 42.9176 | 5491.0369 | 6.374 | [6 empty] | 323.7691 | 178.8198 | 238.3841 | [5 empty] | 115.6617 | -27.6812 | 5078.3193 | [5 empty] | 322.9219 | 178.606 | 239.2341 | [7 empty] | 115.0104 | -27.9308 | 0.6975 | 5122.2364 | 0.1041 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 136.1687 | -75.2038 | 40.4921 | 10484.5122 | 6.1555 | [6 empty] | 344.5326 | 187.1277 | 347.707 | [5 empty] | 102.6161 | -52.5359 | 8570.0755 | [5 empty] | 343.0213 | 186.6148 | 347.9647 | [7 empty] | 101.8839 | -52.7056 | 0.7516 | 8647.1269 | 0.1161 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 119.9743 | -102.1821 | 38.8648 | 39871.4959 | 5.9011 | [6 empty] | 369.9027 | 197.2786 | 481.2838 | [5 empty] | 90.0328 | -77.4033 | 19340.0081 | [5 empty] | 368.1446 | 196.6365 | 483.3926 | [7 empty] | 88.9914 | -77.9523 | 1.1773 | 20247.2752 | 0.1853 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 105.3887 | -127.1885 | 37.3448 | 6.4036e+17 | 5.6528 | [6 empty] | 399.7699 | 209.229 | 638.5387 | [5 empty] | 78.4598 | -101.3144 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 398.4737 | 209.3847 | 635.8536 | [7 empty] | 78.0116 | -100.7682 | 0.7065 | 6.4036e+17 | 0.1113 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 184.56 | 54.3142 | 52.4453 | 2244.3827 | 6.1302 | [6 empty] | 297.698 | 194.0054 | 22.1802 | [5 empty] | 132.1817 | 51.6624 | 2244.3827 | [5 empty] | 295.1232 | 192.0815 | 22.2474 | [7 empty] | 131.8882 | 51.2846 | 0.4784 | 2244.3827 | 0.285 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 182.0701 | 51.0293 | 51.0463 | 2244.3827 | 6.0226 | [6 empty] | 298.9179 | 194.4935 | 28.6028 | [5 empty] | 131.0568 | 49.1954 | 2244.3827 | [5 empty] | 296.5826 | 193.0457 | 29.323 | [7 empty] | 130.3029 | 48.6955 | 0.9046 | 2244.3827 | 0.3395 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 176.0799 | 39.718 | 48.928 | 2244.3827 | 6.6789 | [6 empty] | 303.3029 | 196.248 | 51.6906 | [5 empty] | 127.1603 | 40.6242 | 2244.3827 | [5 empty] | 304.9192 | 196.7194 | 51.7886 | [7 empty] | 128.0553 | 40.5664 | 0.8969 | 2244.3827 | 0.1623 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 164.4865 | 19.2703 | 44.4532 | 2244.3827 | 7.2785 | [6 empty] | 311.3743 | 199.4775 | 94.1875 | [5 empty] | 120.5394 | 25.959 | 2244.3827 | [5 empty] | 312.0643 | 199.4447 | 94.324 | [7 empty] | 121.1041 | 25.8225 | 0.581 | 2244.3827 | 0.1222 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 150.7975 | -6.3923 | 41.0421 | 2244.3827 | 7.0289 | [6 empty] | 323.4513 | 204.3097 | 157.7745 | [5 empty] | 111.7741 | 6.3209 | 2613.3449 | [5 empty] | 323.377 | 204.2605 | 157.919 | [7 empty] | 111.7269 | 6.2649 | 0.0732 | 2620.9587 | 0.0233 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 136.2624 | -34.1845 | 38.7635 | 5137.1983 | 6.57 | [6 empty] | 339.774 | 210.8407 | 243.7158 | [5 empty] | 101.6767 | -16.6793 | 4751.6008 | [5 empty] | 340.67 | 211.2873 | 244.012 | [7 empty] | 101.934 | -16.6518 | 0.2588 | 4743.4803 | 0.0585 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 121.1878 | -63.5523 | 37.3852 | 8951.4992 | 6.276 | [6 empty] | 360.5375 | 219.1486 | 353.0387 | [5 empty] | 91.0498 | -41.4309 | 7431.0452 | [5 empty] | 359.5133 | 218.4605 | 353.1235 | [7 empty] | 90.8061 | -41.6523 | 0.3292 | 7470.9135 | 0.0938 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 107.4851 | -91.1887 | 36.4613 | 21148.1469 | 5.9437 | [6 empty] | 385.9076 | 229.2995 | 486.6156 | [5 empty] | 80.5336 | -66.6317 | 13532.2965 | [5 empty] | 385.741 | 229.1789 | 483.5104 | [7 empty] | 80.9423 | -66.0788 | 0.6876 | 13271.9955 | 0.1238 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 94.7465 | -116.9907 | 35.3066 | 6.4036e+17 | 5.6339 | [6 empty] | 415.7748 | 241.2499 | 643.8704 | [5 empty] | 70.6301 | -91.204 | 88879.4036 | [5 empty] | 415.1829 | 241.4028 | 641.3701 | [7 empty] | 70.5386 | -90.7172 | 0.4954 | 79602.7138 | 0.0831 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 147.2073 | 65.8892 | 42.0975 | 2244.3827 | 5.9941 | [6 empty] | 321.6458 | 241.9176 | 30.158 | [5 empty] | 105.3406 | 61.4868 | 2244.3827 | [5 empty] | 322.0248 | 241.1842 | 29.8443 | [7 empty] | 106.3343 | 61.3296 | 1.0061 | 2244.3827 | 0.2452 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 145.2192 | 62.9246 | 40.81 | 2244.3827 | 5.9534 | [6 empty] | 322.8656 | 242.4057 | 36.5806 | [5 empty] | 104.574 | 59.2618 | 2244.3827 | [5 empty] | 323.2357 | 241.6186 | 36.6215 | [7 empty] | 105.5252 | 58.9633 | 0.9969 | 2244.3827 | 0.3262 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 141.1584 | 52.4837 | 39.2712 | 2244.3827 | 6.7008 | [6 empty] | 327.2507 | 244.1602 | 59.6684 | [5 empty] | 101.9 | 51.4831 | 2244.3827 | [5 empty] | 326.8872 | 243.3274 | 60.8047 | [7 empty] | 102.075 | 50.8808 | 0.6271 | 2244.3827 | 0.4018 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 132.8972 | 33.3343 | 35.9131 | 2244.3827 | 7.8483 | [6 empty] | 335.322 | 247.3897 | 102.1652 | [5 empty] | 97.2885 | 38.0007 | 2244.3827 | [5 empty] | 334.846 | 246.811 | 103.0907 | [7 empty] | 97.2072 | 37.5699 | 0.4384 | 2244.3827 | 0.2456 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 122.9809 | 8.8074 | 33.7085 | 1936.3594 | 7.9144 | [6 empty] | 347.3991 | 252.2219 | 165.7523 | [5 empty] | 91.0496 | 19.6082 | 3045.4168 | [5 empty] | 347.1515 | 251.0199 | 165.9713 | [7 empty] | 91.6984 | 19.1511 | 0.7936 | 3041.9726 | 0.3062 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 112.2799 | -18.3852 | 32.7671 | 4803.3861 | 7.1037 | [6 empty] | 363.7218 | 258.7529 | 251.6936 | [5 empty] | 83.6685 | -2.4142 | 4453.0389 | [5 empty] | 362.8365 | 257.5276 | 255.008 | [7 empty] | 83.3568 | -3.6106 | 1.2363 | 4528.8215 | 0.4607 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 100.7602 | -47.692 | 32.7352 | 7608.2631 | 6.588 | [6 empty] | 384.4853 | 267.0607 | 361.0165 | [5 empty] | 75.6696 | -26.6669 | 6425.5858 | [5 empty] | 382.9576 | 266.1185 | 360.9701 | [7 empty] | 75.2819 | -26.885 | 0.4448 | 6457.7094 | 0.1191 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 90.068 | -75.8947 | 32.9267 | 13855.1836 | 6.0971 | [6 empty] | 409.8554 | 277.2117 | 494.5933 | [5 empty] | 67.5151 | -51.9044 | 10054.129 | [5 empty] | 407.424 | 276.54 | 491.8791 | [7 empty] | 66.8159 | -51.4753 | 0.8204 | 10024.0319 | 0.1612 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 79.705 | -102.5063 | 32.4845 | 83615.3723 | 5.655 | [6 empty] | 439.7226 | 289.162 | 651.8482 | [5 empty] | 59.6144 | -76.9796 | 21634.8642 | [5 empty] | 439.716 | 290.213 | 644.7466 | [7 empty] | 59.9016 | -75.4697 | 1.537 | 20115.8603 | 0.3 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 107.6128 | 79.0162 | 30.2739 | 2244.3827 | 5.6863 | [6 empty] | 354.0125 | 306.6734 | 40.9404 | [5 empty] | 78.0688 | 72.4089 | 2244.3827 | [5 empty] | 355.2876 | 305.9472 | 40.3835 | [7 empty] | 79.5601 | 72.2636 | 1.4983 | 2244.3827 | 0.4149 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 106.1196 | 76.3463 | 29.1498 | 2244.3827 | 5.5063 | [6 empty] | 355.2323 | 307.1615 | 47.3629 | [5 empty] | 77.5762 | 70.4315 | 2244.3827 | [5 empty] | 356.2383 | 306.7964 | 47.2335 | [7 empty] | 78.5538 | 70.274 | 0.9902 | 2244.3827 | 0.3047 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 103.7203 | 66.8255 | 28.0731 | 2244.3827 | 5.9894 | [6 empty] | 359.6174 | 308.916 | 70.4508 | [5 empty] | 75.8472 | 63.4805 | 2244.3827 | [5 empty] | 359.3708 | 307.8506 | 71.3294 | [7 empty] | 76.2557 | 62.9592 | 0.6622 | 2244.3827 | 0.3602 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 98.3008 | 49.1808 | 25.5621 | 2244.3827 | 7.436 | [6 empty] | 367.6887 | 312.1455 | 112.9476 | [5 empty] | 72.826 | 51.2921 | 2535.5863 | [5 empty] | 367.5866 | 311.224 | 113.4876 | [7 empty] | 73.2702 | 50.8923 | 0.5976 | 2533.9987 | 0.3143 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 91.6126 | 26.181 | 24.375 | 3176.8591 | 8.7786 | [6 empty] | 379.7658 | 316.9777 | 176.5347 | [5 empty] | 68.6574 | 34.3783 | 3243.9287 | [5 empty] | 380.5184 | 316.8057 | 177.7664 | [7 empty] | 69.0743 | 33.9423 | 0.6033 | 3250.999 | 0.3267 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 84.4788 | -0.0201 | 24.9803 | 4541.9217 | 8.3386 | [6 empty] | 396.0885 | 323.5087 | 262.476 | [5 empty] | 63.6016 | 13.697 | 4227.7508 | [5 empty] | 395.8849 | 323.007 | 264.9151 | [7 empty] | 63.4467 | 12.9853 | 0.7284 | 4263.4188 | 0.3536 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 76.3611 | -28.7754 | 26.5668 | 6582.7744 | 7.2707 | [6 empty] | 416.852 | 331.8165 | 371.7989 | [5 empty] | 57.9667 | -9.6067 | 5660.253 | [5 empty] | 416.844 | 331.7683 | 372.7025 | [7 empty] | 57.8811 | -9.811 | 0.2215 | 5675.8576 | 0.0767 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 68.7613 | -57.1778 | 28.2364 | 10258.2605 | 6.4641 | [6 empty] | 442.2221 | 341.9675 | 505.3757 | [5 empty] | 52.0506 | -34.4171 | 7980.1239 | [5 empty] | 443.5565 | 342.6688 | 501.928 | [7 empty] | 52.7981 | -33.6422 | 1.0766 | 7861.2643 | 0.2769 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 60.9602 | -84.3467 | 28.8471 | 21436.7431 | 5.769 | [6 empty] | 472.0893 | 353.9179 | 662.6306 | [5 empty] | 46.1492 | -59.5921 | 12833.0188 | [5 empty] | 473.0421 | 354.8777 | 660.2477 | [7 empty] | 46.4381 | -58.9642 | 0.6911 | 12611.0621 | 0.169 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 68.6627 | 92.878 | 18.7201 | 2244.3827 | 4.9187 | [6 empty] | 395.185 | 389.047 | 54.6562 | [5 empty] | 52.2925 | 83.7973 | 2244.3827 | [5 empty] | 393.0612 | 387.2546 | 54.8698 | [7 empty] | 51.95 | 83.5437 | 0.4261 | 2244.3826 | 0.1383 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 67.8039 | 90.4433 | 17.9031 | 2244.3827 | 4.5557 | [6 empty] | 396.4049 | 389.5351 | 61.0788 | [5 empty] | 51.9894 | 82.0515 | 2244.3826 | [5 empty] | 395.9596 | 388.8005 | 61.2996 | [7 empty] | 52.0966 | 81.8716 | 0.2094 | 2244.3826 | 0.0961 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 66.6254 | 81.8429 | 16.7965 | 2244.3827 | 4.3012 | [6 empty] | 400.7899 | 391.2896 | 84.1667 | [5 empty] | 50.9205 | 75.8865 | 2558.1539 | [5 empty] | 400.2263 | 390.2925 | 84.7547 | [7 empty] | 51.0523 | 75.5573 | 0.3546 | 2561.6606 | 0.1634 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 63.3382 | 65.7607 | 14.3276 | 1945.1043 | 4.924 | [6 empty] | 408.8613 | 394.5191 | 126.6635 | [5 empty] | 49.0323 | 64.9726 | 1879.8436 | [5 empty] | 405.9832 | 392.6733 | 128.3433 | [7 empty] | 48.0992 | 64.3583 | 1.1172 | 1871.5682 | 0.2822 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 59.1894 | 44.4752 | 13.7963 | 3383.9783 | 6.817 | [6 empty] | 420.9383 | 399.3513 | 190.2506 | [5 empty] | 46.3836 | 49.6086 | 3360.487 | [5 empty] | 419.0803 | 397.5652 | 191.5164 | [7 empty] | 46.0799 | 49.0161 | 0.6658 | 3379.105 | 0.2359 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 54.959 | 19.6735 | 16.0412 | 4354.7869 | 9.1739 | [6 empty] | 437.261 | 405.8823 | 276.1919 | [5 empty] | 43.1026 | 30.4783 | 4071.8208 | [5 empty] | 435.7766 | 403.9267 | 277.2676 | [7 empty] | 43.1115 | 29.8481 | 0.6302 | 4092.0522 | 0.3672 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 49.7742 | -8.0902 | 19.57 | 5843.8021 | 8.8293 | [6 empty] | 458.0246 | 414.1901 | 385.5148 | [5 empty] | 39.3545 | 8.4753 | 5116.122 | [5 empty] | 456.8125 | 413.0367 | 384.9188 | [7 empty] | 39.2976 | 8.3669 | 0.1224 | 5121.4127 | 0.0807 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 44.8598 | -36.2019 | 22.8363 | 8223.1314 | 7.2813 | [6 empty] | 483.3946 | 424.3411 | 519.0916 | [5 empty] | 35.3131 | -15.4568 | 6694.7073 | [5 empty] | 482.1261 | 422.9312 | 512.8054 | [7 empty] | 35.8453 | -14.6425 | 0.9728 | 6618.9028 | 0.337 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 39.6124 | -63.6684 | 24.8935 | 13112.2597 | 6.167 | [6 empty] | 513.2618 | 436.2915 | 676.3465 | [5 empty] | 31.1704 | -40.25 | 9378.6895 | [5 empty] | 511.5042 | 435.437 | 672.2659 | [7 empty] | 31.0274 | -39.7422 | 0.5276 | 9317.7452 | 0.1513 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 32.6495 | 106.7657 | 12.1238 | 2451.3064 | 4.2358 | [6 empty] | 445.4919 | 489.6957 | 71.4151 | [5 empty] | 28.7492 | 95.2864 | 1948.4744 | [5 empty] | 445.4959 | 488.7456 | 71.015 | [7 empty] | 29.2286 | 95.207 | 0.4859 | 1951.364 | 0.1655 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 32.1973 | 104.5319 | 11.379 | 2517.8275 | 3.8179 | [6 empty] | 446.7118 | 490.1838 | 77.8377 | [5 empty] | 28.571 | 93.7461 | 1934.1417 | [5 empty] | 447.4079 | 489.4797 | 77.9227 | [7 empty] | 29.2666 | 93.5401 | 0.7254 | 1936.7665 | 0.2433 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 31.8355 | 96.7937 | 9.3555 | 1950.7931 | 2.9277 | [6 empty] | 451.0968 | 491.9383 | 100.9255 | [5 empty] | 27.94 | 88.2878 | 1889.2678 | [5 empty] | 451.4715 | 490.839 | 100.3236 | [7 empty] | 28.699 | 88.1905 | 0.7652 | 1892.5596 | 0.2706 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 30.0021 | 82.2151 | 4.8556 | 3018.2576 | 1.8911 | [6 empty] | 459.1682 | 495.1678 | 143.4223 | [5 empty] | 26.8155 | 78.5515 | 3081.3492 | [5 empty] | 458.464 | 493.7257 | 144.7308 | [7 empty] | 26.96 | 78.0247 | 0.5462 | 3088.6954 | 0.1896 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 27.7394 | 62.6699 | 3.2293 | 3506.701 | 2.1392 | [6 empty] | 471.2452 | 500 | 207.0094 | [5 empty] | 25.217 | 64.6863 | 3435.2953 | [5 empty] | 469.8061 | 498.3333 | 208.7612 | [7 empty] | 25.0328 | 64.0692 | 0.644 | 3450.8373 | 0.1932 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 25.5441 | 39.4782 | 8.0342 | 4228.9566 | 4.2619 | [6 empty] | 487.5679 | 506.531 | 292.9507 | [5 empty] | 23.202 | 47.1635 | 3966.0794 | [5 empty] | 487.6853 | 505.9166 | 293.8494 | [7 empty] | 23.4353 | 46.8427 | 0.3966 | 3971.9533 | 0.2033 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 22.5936 | 13.0309 | 13.7371 | 5333.8399 | 9.3507 | [6 empty] | 508.3315 | 514.8388 | 402.2736 | [5 empty] | 20.8519 | 26.6571 | 4739.2694 | [5 empty] | 507.1469 | 514.1587 | 401.4359 | [7 empty] | 20.6222 | 26.7315 | 0.2414 | 4739.2667 | 0.1764 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 19.9101 | -14.3001 | 18.3069 | 6981.4559 | 9.1567 | [6 empty] | 533.7015 | 524.9898 | 535.8504 | [5 empty] | 18.2586 | 3.9321 | 5863.228 | [5 empty] | 531.3437 | 523.8997 | 535.1835 | [7 empty] | 17.6457 | 3.924 | 0.613 | 5875.7969 | 0.334 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 16.8835 | -41.678 | 21.6598 | 9787.6519 | 7.2783 | [6 empty] | 563.5687 | 536.9401 | 693.1053 | [5 empty] | 15.535 | -20.0602 | 7573.3326 | [5 empty] | 562.3343 | 536.6512 | 691.3634 | [7 empty] | 15.232 | -19.7998 | 0.3995 | 7560.5657 | 0.1867 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -0.7522 | 120.6499 | 16.3873 | 1902.0392 | 4.4005 | [6 empty] | 504.7163 | 608.1855 | 91.1446 | [5 empty] | 7.6789 | 106.5979 | 1869.1283 | [5 empty] | 503.8203 | 607.9841 | 93.285 | [7 empty] | 7.1559 | 106.1766 | 0.6716 | 1865.2711 | 0.2335 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -0.8155 | 118.5948 | 15.78 | 1890.3183 | 4.1479 | [6 empty] | 505.9362 | 608.6736 | 97.5672 | [5 empty] | 7.5807 | 105.2339 | 1861.4555 | [5 empty] | 505.0465 | 608.394 | 99.933 | [7 empty] | 7.0745 | 104.7538 | 0.6976 | 1857.4914 | 0.24 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -0.6964 | 111.6659 | 13.786 | 1854.5946 | 3.5913 | [6 empty] | 510.3212 | 610.4281 | 120.655 | [5 empty] | 7.2316 | 100.3875 | 3036.796 | [5 empty] | 510.1452 | 610.1258 | 123.0657 | [7 empty] | 7.0767 | 99.8512 | 0.5583 | 3047.7997 | 0.1712 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -1.5436 | 98.5419 | 10.6454 | 3210.0559 | 3.1742 | [6 empty] | 518.3926 | 613.6576 | 163.1519 | [5 empty] | 6.6052 | 91.6921 | 3210.3988 | [5 empty] | 518.6061 | 613.7239 | 165.195 | [7 empty] | 6.5266 | 91.2779 | 0.4216 | 3219.4202 | 0.1207 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -2.4455 | 80.67 | 8.2826 | 3586.3762 | 3.2264 | [6 empty] | 530.4696 | 618.4898 | 226.739 | [5 empty] | 5.7051 | 79.1972 | 3485.6325 | [5 empty] | 529.542 | 617.9733 | 232.3676 | [7 empty] | 5.0529 | 78.0812 | 1.2926 | 3517.348 | 0.39 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -3.2248 | 59.2306 | 8.7415 | 4138.1248 | 3.6382 | [6 empty] | 546.7923 | 625.0208 | 312.6802 | [5 empty] | 4.554 | 63.2184 | 3893.9758 | [5 empty] | 547.2952 | 624.7264 | 315.5044 | [7 empty] | 4.6816 | 62.6183 | 0.6135 | 3908.0499 | 0.1785 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -4.4733 | 34.3069 | 12.5553 | 4970.5138 | 4.9852 | [6 empty] | 567.5558 | 633.3286 | 422.0031 | [5 empty] | 3.1879 | 44.2539 | 4480.3293 | [5 empty] | 567.8238 | 633.3862 | 421.6967 | [7 empty] | 3.3045 | 44.302 | 0.1262 | 4477.2065 | 0.0547 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -5.4713 | 8.0233 | 16.4998 | 6162.9969 | 7.5234 | [6 empty] | 592.9259 | 643.4796 | 555.58 | [5 empty] | 1.6502 | 22.9072 | 5311.109 | [5 empty] | 591.8642 | 642.6923 | 555.1667 | [7 empty] | 1.4935 | 22.8719 | 0.1606 | 5314.7041 | 0.109 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -6.6535 | -18.8931 | 20.0304 | 7993.6709 | 9.4225 | [6 empty] | 622.7931 | 655.4299 | 712.8348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3958 | [5 empty] | 622.6244 | 655.4628 | 711.9836 | [7 empty] | -0.0242 | 0.1384 | 0.1405 | 6491.6808 | 0.1152 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 40.8218 | 12.4706 | 15.1854 | 3657.8307 | 8.0649 | [6 empty] | 81.9293 | 73.3161 | 46.3283 | [5 empty] | 26.0964 | 16.1803 | 3769.7537 | [5 empty] | 82.197 | 73.503 | 46.2409 | [7 empty] | 26.2741 | 16.3089 | 0.2193 | 3756.5389 | 0.0914 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 45.2146 | 12.3704 | 15.6364 | 4595.3999 | 9.095 | [6 empty] | 280.8723 | 262.9176 | 195.6089 | [5 empty] | 32.2573 | 21.123 | 4360.5121 | [5 empty] | 278.1614 | 261.3895 | 196.6195 | [7 empty] | 31.1318 | 20.5757 | 1.2515 | 4406.6983 | 0.4106 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 41.6765 | 1.9933 | 16.2578 | 5158.8998 | 9.0216 | [6 empty] | 228.6892 | 210.572 | 176.4525 | [5 empty] | 29.472 | 12.7341 | 4728.975 | [5 empty] | 228.5851 | 210.3342 | 176.0505 | [7 empty] | 29.6104 | 12.7744 | 0.1442 | 4722.5404 | 0.0582 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -21.4295 | 68.3141 | 10.3713 | 3416.9949 | 3.3328 | [6 empty] | 158.8642 | 211.1349 | 57.128 | [5 empty] | -13.3153 | 61.8547 | 3431.6886 | [5 empty] | 157.4934 | 210.2154 | 58.4623 | [7 empty] | -14.108 | 61.2193 | 1.0159 | 3460.7716 | 0.45 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -40.0997 | -26.2451 | 20.498 | 14614.3923 | 6.4748 | [6 empty] | 171.0401 | 210.855 | 275.1875 | [5 empty] | -27.5164 | -10.0639 | 9014.9817 | [5 empty] | 170.0757 | 210.1618 | 275.8219 | [7 empty] | -27.9358 | -10.432 | 0.558 | 9110.4135 | 0.2181 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 13.5726 | -62.346 | 22.2928 | 32286.0784 | 6.2529 | [6 empty] | 238.0077 | 213.1386 | 379.4453 | [5 empty] | 8.5718 | -40.6213 | 13767.5932 | [5 empty] | 237.0853 | 213.0859 | 376.3948 | [7 empty] | 8.3115 | -39.8754 | 0.79 | 13501.0233 | 0.2569 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -14.1811 | 27.9303 | 5.4539 | 4479.9752 | 3.33 | [6 empty] | 79.4136 | 100.0106 | 52.7473 | [5 empty] | -8.9891 | 29.6 | 4184.6763 | [5 empty] | 78.8033 | 99.5273 | 53.7551 | [7 empty] | -9.5056 | 28.9007 | 0.8694 | 4237.6257 | 0.4535 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 116.2409 | 13.6642 | 35.7747 | 2244.3827 | 7.3795 | [6 empty] | 196.9953 | 137.534 | 79.9261 | [5 empty] | 80.7802 | 18.3942 | 2244.3828 | [5 empty] | 196.3649 | 136.7634 | 79.0237 | [7 empty] | 81.1839 | 18.4711 | 0.411 | 2244.3827 | 0.1478 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -69.717 | 60.9353 | 26.58 | 4580.6474 | 7.1437 | [6 empty] | 194.0069 | 299.7454 | 132.6041 | [5 empty] | -43.2132 | 58.924 | 4214.9286 | [5 empty] | 193.2489 | 298.9856 | 134.0856 | [7 empty] | -43.5168 | 58.3476 | 0.6515 | 4238.6929 | 0.2384 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -14.5493 | -82.5854 | 23.0248 | 4.391e+18 | 4.2392 | [6 empty] | 134.5365 | 125.6934 | 323.7971 | [5 empty] | -11.8589 | -59.7183 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.4665 | 125.8139 | 317.0755 | [7 empty] | -11.1881 | -57.9504 | 1.8909 | 4.391e+18 | 0.5188 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 65.7057 | 5.6655 | 23.2901 | 2244.3827 | 6.4891 | [6 empty] | 68.73 | 50.3181 | 34.9057 | [5 empty] | 42.5791 | 8.4202 | 3262.452 | [5 empty] | 67.9346 | 49.8174 | 34.1316 | [7 empty] | 42.3534 | 8.6975 | 0.3575 | 3230.7343 | 0.2717 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -56.3305 | 44.2191 | 21.5998 | 4726.0855 | 7.0161 | [6 empty] | 91.2333 | 144.6192 | 66.4013 | [5 empty] | -34.7842 | 42.7008 | 4312.6509 | [5 empty] | 90.7156 | 143.9216 | 66.6686 | [7 empty] | -34.8722 | 42.3563 | 0.3556 | 4328.8415 | 0.1771 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -6.2995 | -65.3202 | 16.52 | 4.391e+18 | 3.9857 | [6 empty] | 55.2869 | 47.0428 | 147.4404 | [5 empty] | -5.876 | -48.8057 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.2092 | 47.0141 | 145.2152 | [7 empty] | -5.5209 | -47.9967 | 0.8836 | 4.391e+18 | 0.31 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 90.4772 | 55.3576 | 24.9511 | 2244.3827 | 6.8204 | [6 empty] | 339.6352 | 297.5885 | 96.573 | [5 empty] | 65.5372 | 54.6137 | 2531.1027 | [5 empty] | 339.0255 | 296.2938 | 97.9799 | [7 empty] | 65.7537 | 53.8928 | 0.7528 | 2546.0895 | 0.4317 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 36.8186 | -62.4721 | 23.1793 | 31966.2632 | 6.4181 | [6 empty] | 185.8174 | 144.6401 | 279.5748 | [5 empty] | 24.5247 | -42.8216 | 14982.06 | [5 empty] | 183.9678 | 143.6462 | 280.9645 | [7 empty] | 23.4669 | -43.5349 | 1.2758 | 15722.441 | 0.4371

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*