## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | HLG | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.2327 | -0.4703 |  | 24710.7137 | 0.9627 | 46.4319 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6500 | 0 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5236 | 0.9948 | [7 empty] | -0.2419 | -0.4911 |  | 24143.7164 | 1.0047 | 48.0118 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.2333 | -0.4702 | 0.5249 | 24774.7079 | 0.8787 | 46.4162 | [5 empty] | 0.475 | 0.4999 | 0.5437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 46.5528 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5235 | 0.9949 | [7 empty] | -0.2411 | -0.4913 | 0.5473 | 24135.4801 | 0.9154 | 48.0091 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.2336 | -0.4709 | 0.5257 | 24616.786 | 0.8809 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5301 | 0.5579 | 0.6069 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 50.0614 |  |  |  |  | 0.5471 | 0.5782 | 1.0383 | [7 empty] | -0.2114 | -0.4824 | 0.5267 | 17621.281 | 0.8774 | 51.2326 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.2331 | -0.4714 | 0.5259 | 24713.8241 | 0.8842 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5709 | 0.6009 | 0.6536 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 52.5195 |  |  |  |  | 0.5923 | 0.6346 | 1.0961 | [7 empty] | -0.239 | -0.4798 | 0.536 | 15467.9092 | 0.8753 | 54.3756 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.2334 | -0.4714 | 0.5261 | 24434.5666 | 0.8869 | 46.6249 | [5 empty] | 0.6059 | 0.6377 | 0.6935 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 54.5412 |  |  |  |  | 0.7053 | 0.7445 | 1.1572 | [7 empty] | -0.1861 | -0.4237 | 0.4627 | 11324.0719 | 0.7515 | 60.0436 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.2336 | -0.4721 | 0.5268 | 24312.7465 | 0.8914 | 46.7176 | [5 empty] | 0.6377 | 0.6711 | 0.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 56.3218 |  |  |  |  | 0.735 | 0.7794 | 1.1994 | [7 empty] | -0.2003 | -0.4285 | 0.473 | 11112.9928 | 0.762 | 61.7364 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.2339 | -0.4732 | 0.5278 | 24157.315 | 0.8967 | 46.8456 | [5 empty] | 0.6676 | 0.7026 | 0.7642 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 57.949 |  |  |  |  | 0.7507 | 0.7939 | 1.2199 | [7 empty] | -0.1963 | -0.4351 | 0.4773 | 11049.1286 | 0.7694 | 62.4282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.232 | -0.478 | 0.5313 | 23608.4416 | 0.9062 | 47.3201 | [5 empty] | 0.6963 | 0.7329 | 0.7971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 59.4699 |  |  |  |  | 0.8485 | 0.879 | 1.2049 | [7 empty] | -0.0868 | -0.3175 | 0.3292 | 8756.7005 | 0.5628 | 66.3315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2323 | -0.4779 | 0.5313 | 23596.714 | 0.9109 | 47.3248 | [5 empty] | 0.7243 | 0.7623 | 0.8291 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 60.9127 |  |  |  |  | 0.8248 | 0.8671 | 1.3104 | [7 empty] | -0.1877 | -0.4518 | 0.4892 | 10606.4949 | 0.7926 | 65.7995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.2333 | -0.479 | 0.5328 | 23191.8279 | 0.9169 | 47.5961 | [5 empty] | 0.7517 | 0.7911 | 0.8604 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 62.2955 |  |  |  |  | 0.8584 | 0.9118 | 1.3628 | [7 empty] | -0.2197 | -0.4542 | 0.5045 | 10449.0469 | 0.8052 | 67.7722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.2302 | -0.4847 | 0.5366 | 23090.5756 | 0.9293 | 47.9026 | [5 empty] | 0.7787 | 0.8196 | 0.8914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 63.6309 |  |  |  |  | 0.9394 | 0.9636 | 1.3 | [7 empty] | -0.0527 | -0.3268 | 0.331 | 8480.4519 | 0.5973 | 69.9864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.2208 | -0.4885 | 0.536 | 21661.5349 | 0.9332 | 48.6745 | [5 empty] | 0.8056 | 0.8478 | 0.9221 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 64.9276 |  |  |  |  | 0.9678 | 0.9912 | 1.3178 | [7 empty] | -0.0388 | -0.3134 | 0.3158 | 8282.5164 | 0.582 | 71.1341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.2203 | -0.489 | 0.5363 | 21662.582 | 0.9401 | 48.6934 | [5 empty] | 0.8323 | 0.8759 | 0.9527 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 66.1923 |  |  |  |  | 0.9377 | 0.9909 | 1.4553 | [7 empty] | -0.2097 | -0.4656 | 0.5107 | 10048.1878 | 0.8158 | 71.1212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.2203 | -0.4845 | 0.5322 | 19986.8486 | 0.9329 | 49.5112 | [5 empty] | 0.8589 | 0.904 | 0.9832 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 67.4299 |  |  |  |  | 1.0362 | 1.076 | 1.4065 | [7 empty] | -0.0789 | -0.305 | 0.315 | 8144.9918 | 0.5435 | 74.5481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.2192 | -0.4848 | 0.532 | 19969.1143 | 0.94 | 49.5171 | [5 empty] | 0.8856 | 0.932 | 1.0137 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 68.6442 |  |  |  |  | 1.0653 | 1.1095 | 1.4309 | [7 empty] | -0.082 | -0.2894 | 0.3008 | 8000.1505 | 0.5151 | 75.8515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.2179 | -0.4872 | 0.5337 | 19549.3698 | 0.9482 | 49.9414 | [5 empty] | 0.9123 | 0.9601 | 1.0443 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 69.8383 |  |  |  |  | 1.0651 | 1.1094 | 1.431 | [7 empty] | -0.0826 | -0.2895 | 0.3011 | 8002.2671 | 0.5095 | 75.8494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2189 | -0.4938 | 0.5402 | 18434.4478 | 0.9577 | 51.2764 | [5 empty] | 0.939 | 0.9883 | 1.0749 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 71.0147 |  |  |  |  | 1.0971 | 1.1445 | 1.4662 | [7 empty] | -0.0857 | -0.2855 | 0.2981 | 7930.8948 | 0.5023 | 77.1901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2204 | -0.4937 | 0.5407 | 18467.1238 | 0.9659 | 51.2726 | [5 empty] | 0.9659 | 1.0166 | 1.1057 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 72.1754 |  |  |  |  | 1.1332 | 1.1775 | 1.5339 | [7 empty] | -0.0864 | -0.3269 | 0.3381 | 8106.4515 | 0.5765 | 78.4257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.2267 | -0.4991 | 0.5482 | 18027.7211 | 0.9785 | 52.1232 | [5 empty] | 0.9929 | 1.045 | 1.1366 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 73.322 |  |  |  |  | 1.145 | 1.2006 | 1.5662 | [7 empty] | -0.1249 | -0.3319 | 0.3546 | 8170.0566 | 0.5767 | 79.2767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.2263 | -0.5029 | 0.5515 | 17630.1396 | 0.9885 | 52.7388 | [5 empty] | 1.0201 | 1.0736 | 1.1677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 74.4559 |  |  |  |  | 1.1453 | 1.2007 | 1.566 | [7 empty] | -0.1241 | -0.3315 | 0.3539 | 8166.0143 | 0.5716 | 79.2821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.2337 | -0.5128 | 0.5635 | 16909.4954 | 1.0037 | 54.2653 | [5 empty] | 1.0474 | 1.1024 | 1.199 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 75.5783 |  |  |  |  | 1.1743 | 1.2321 | 1.6002 | [7 empty] | -0.127 | -0.3314 | 0.3549 | 8119.1118 | 0.5715 | 80.4243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.2419 | -0.5187 | 0.5723 | 16436.3834 | 1.0161 | 55.3649 | [5 empty] | 1.075 | 1.1314 | 1.2305 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 76.6902 |  |  |  |  | 1.2144 | 1.2681 | 1.6346 | [7 empty] | -0.1043 | -0.3283 | 0.3445 | 8006.5475 | 0.5684 | 81.7125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.2431 | -0.5241 | 0.5777 | 16041.8414 | 1.027 | 56.2376 | [5 empty] | 1.1027 | 1.1605 | 1.2623 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 77.7924 |  |  |  |  | 1.334 | 1.3408 | 1.544 | [7 empty] | 0.1634 | -0.1367 | 0.213 | 6759.8236 | 0.6027 | 84.2472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.2432 | -0.5239 | 0.5776 | 16043.4437 | 1.036 | 56.224 | [5 empty] | 1.1306 | 1.1899 | 1.2942 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 78.8857 |  |  |  |  | 1.346 | 1.3651 | 1.577 | [7 empty] | 0.1212 | -0.1406 | 0.1856 | 6820.6769 | 0.5158 | 85.0725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.2434 | -0.5283 | 0.5817 | 15681.4671 | 1.0461 | 57.0194 | [5 empty] | 1.1588 | 1.2196 | 1.3265 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 79.9707 |  |  |  |  | 1.3172 | 1.3777 | 1.7734 | [7 empty] | -0.1195 | -0.3527 | 0.3724 | 7998.6535 | 0.6106 | 85.499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.2437 | -0.5335 | 0.5865 | 15335.6506 | 1.057 | 57.8697 | [5 empty] | 1.1872 | 1.2495 | 1.359 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 81.048 |  |  |  |  | 1.356 | 1.4159 | 1.8196 | [7 empty] | -0.1132 | -0.36 | 0.3773 | 7971.9265 | 0.6252 | 86.7733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.2436 | -0.5396 | 0.5921 | 14833.6374 | 1.066 | 59.0939 | [5 empty] | 1.2158 | 1.2796 | 1.3917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 82.1181 |  |  |  |  | 1.3562 | 1.4158 | 1.819 | [7 empty] | -0.1122 | -0.3594 | 0.3765 | 7967.7976 | 0.6196 | 86.7718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.2442 | -0.543 | 0.5954 | 14576.1454 | 1.0756 | 59.786 | [5 empty] | 1.2447 | 1.3099 | 1.4248 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 83.1815 |  |  |  |  | 1.4776 | 1.509 | 1.693 | [7 empty] | 0.126 | -0.0864 | 0.1527 | 6618.6342 | 0.4516 | 89.7941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.2454 | -0.5517 | 0.6038 | 14185.7677 | 1.0882 | 61.1101 | [5 empty] | 1.2738 | 1.3406 | 1.4581 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 84.2384 |  |  |  |  | 1.4773 | 1.5084 | 1.693 | [7 empty] | 0.1263 | -0.0873 | 0.1536 | 6621.2674 | 0.4455 | 89.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.2456 | -0.554 | 0.606 | 13972.1659 | 1.097 | 61.7185 | [5 empty] | 1.3031 | 1.3715 | 1.4917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 85.2893 |  |  |  |  | 1.4899 | 1.5254 | 1.7388 | [7 empty] | 0.0988 | -0.121 | 0.1562 | 6750.3279 | 0.4325 | 90.3142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.2467 | -0.5616 | 0.6134 | 13625.0734 | 1.1082 | 63.003 | [5 empty] | 1.3327 | 1.4026 | 1.5256 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 86.3345 |  |  |  |  | 1.4892 | 1.525 | 1.7378 | [7 empty] | 0.0976 | -0.12 | 0.1547 | 6748.5684 | 0.4219 | 90.3033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.2468 | -0.5668 | 0.6182 | 13405.4308 | 1.1193 | 63.8635 | [5 empty] | 1.3626 | 1.4341 | 1.5598 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 87.3742 |  |  |  |  | 1.4916 | 1.5595 | 1.9864 | [7 empty] | -0.1222 | -0.3736 | 0.3931 | 7877.0807 | 0.6395 | 91.3846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.2463 | -0.5737 | 0.6244 | 13081.4824 | 1.1291 | 65.1453 | [5 empty] | 1.3928 | 1.4658 | 1.5943 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 88.4087 |  |  |  |  | 1.491 | 1.5593 | 1.986 | [7 empty] | -0.1235 | -0.3733 | 0.3932 | 7878.0729 | 0.6353 | 91.3774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.2477 | -0.5787 | 0.6295 | 12893.8639 | 1.1401 | 66.0137 | [5 empty] | 1.4232 | 1.4978 | 1.6291 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 89.4383 |  |  |  |  | 1.6015 | 1.6389 | 1.8735 | [7 empty] | 0.1058 | -0.1371 | 0.1732 | 6770.8875 | 0.47 | 93.8189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.2484 | -0.5873 | 0.6377 | 12565.308 | 1.15 | 67.5723 | [5 empty] | 1.4538 | 1.5301 | 1.6642 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 90.4631 |  |  |  |  | 1.6178 | 1.673 | 1.913 | [7 empty] | 0.0479 | -0.1335 | 0.1418 | 6813.3439 | 0.351 | 94.8414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.2491 | -0.588 | 0.6386 | 12581.5344 | 1.1628 | 67.5744 | [5 empty] | 1.4848 | 1.5627 | 1.6996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 91.4833 |  |  |  |  | 1.6184 | 1.6737 | 1.9146 | [7 empty] | 0.047 | -0.1345 | 0.1425 | 6817.0824 | 0.3438 | 94.8624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.2483 | -0.5947 | 0.6444 | 12362.5344 | 1.1737 | 68.6994 | [5 empty] | 1.516 | 1.5955 | 1.7354 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 92.4992 |  |  |  |  | 1.6766 | 1.7419 | 1.9582 | [7 empty] | 0.0407 | -0.0921 | 0.1007 | 6697.4518 | 0.2704 | 96.87 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.2492 | -0.6095 | 0.6585 | 11991.8329 | 1.186 | 70.9811 | [5 empty] | 1.5475 | 1.6287 | 1.7715 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 93.5108 |  |  |  |  | 1.6768 | 1.742 | 1.9582 | [7 empty] | 0.0411 | -0.0921 | 0.1009 | 6696.9171 | 0.2606 | 96.872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.2513 | -0.6191 | 0.6682 | 11773.7961 | 1.198 | 72.4917 | [5 empty] | 1.5793 | 1.6621 | 1.8078 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 94.5183 |  |  |  |  | 1.7191 | 1.7862 | 2.0017 | [7 empty] | 0.0447 | -0.0862 | 0.0971 | 6673.6475 | 0.2607 | 98.1465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.2509 | -0.6173 | 0.6663 | 11763.4656 | 1.2076 | 72.4231 | [5 empty] | 1.6114 | 1.6959 | 1.8446 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 95.5219 |  |  |  |  | 1.7197 | 1.7867 | 2.0018 | [7 empty] | 0.0454 | -0.0857 | 0.097 | 6671.7666 | 0.2521 | 98.1603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.2512 | -0.6268 | 0.6753 | 11565.5788 | 1.2196 | 73.8713 | [5 empty] | 1.6437 | 1.73 | 1.8816 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 96.5217 |  |  |  |  | 1.7198 | 1.7866 | 2.002 | [7 empty] | 0.0459 | -0.0862 | 0.0976 | 6672.3887 | 0.2473 | 98.1583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.2497 | -0.6366 | 0.6838 | 11378.251 | 1.2321 | 75.3156 | [5 empty] | 1.6764 | 1.7643 | 1.919 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 97.5177 |  |  |  |  | 1.7795 | 1.8477 | 2.0458 | [7 empty] | 0.0644 | -0.0575 | 0.0864 | 6580.8977 | 0.2455 | 99.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.2513 | -0.6457 | 0.6929 | 11199.169 | 1.243 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7093 | 1.799 | 1.9567 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 98.5102 |  |  |  |  | 1.7944 | 1.8768 | 2.0879 | [7 empty] | 0.0138 | -0.0656 | 0.0671 | 6642.4072 | 0.1585 | 100.6951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.2516 | -0.654 | 0.7008 | 11069.3822 | 1.2557 | 78.0058 | [5 empty] | 1.7425 | 1.8339 | 1.9947 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 99.4991 |  |  |  |  | 1.7951 | 1.8775 | 2.0886 | [7 empty] | 0.0135 | -0.0655 | 0.0668 | 6642.2063 | 0.1491 | 100.7158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.2512 | -0.6618 | 0.7079 | 10940.6701 | 1.2676 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7761 | 1.8692 | 2.033 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 100.4847 |  |  |  |  | 1.8376 | 1.9192 | 2.1306 | [7 empty] | 0.0259 | -0.0625 | 0.0677 | 6621.7503 | 0.1666 | 101.8602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.2528 | -0.6707 | 0.7168 | 10826.917 | 1.2807 | 80.4324 | [5 empty] | 1.8099 | 1.9048 | 2.0718 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 101.4669 |  |  |  |  | 1.8375 | 1.9191 | 2.1311 | [7 empty] | 0.0254 | -0.0633 | 0.0682 | 6624.0438 | 0.1627 | 101.8584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.2534 | -0.6787 | 0.7245 | 10713.7057 | 1.2928 | 81.6285 | [5 empty] | 1.844 | 1.9407 | 2.1108 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 102.4458 |  |  |  |  | 1.8377 | 1.919 | 2.1304 | [7 empty] | 0.0267 | -0.0626 | 0.0681 | 6621.2284 | 0.1644 | 101.8558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.2535 | -0.6871 | 0.7324 | 10611.3946 | 1.3057 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8784 | 1.9769 | 2.1502 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 103.4216 |  |  |  |  | 1.8838 | 1.9659 | 2.1729 | [7 empty] | 0.0368 | -0.0521 | 0.0638 | 6586.2553 | 0.166 | 103.1281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.2545 | -0.6944 | 0.7396 | 10508.5924 | 1.317 | 83.9615 | [5 empty] | 1.9131 | 2.0134 | 2.1899 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 104.3943 |  |  |  |  | 2.0226 | 2.0578 | 2.0576 | [7 empty] | 0.3428 | 0.2098 | 0.4019 | 5853.3291 | 0.7331 | 105.5623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.252 | -0.6853 | 0.7302 | 10208.2878 | 1.2956 | 85.6358 | [5 empty] | 1.9481 | 2.0502 | 2.2299 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 105.364 |  |  |  |  | 1.9946 | 2.0694 | 2.3348 | [7 empty] | 0.0536 | -0.1215 | 0.1328 | 6720.0512 | 0.3208 | 105.8642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.2536 | -0.6881 | 0.7333 | 10069.6259 | 1.2972 | 86.984 | [5 empty] | 1.9834 | 2.0874 | 2.2703 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 106.3307 |  |  |  |  | 1.9944 | 2.0693 | 2.3337 | [7 empty] | 0.0538 | -0.1202 | 0.1317 | 6716.9232 | 0.3189 | 105.8619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.2537 | -0.688 | 0.7333 | 10071.231 | 1.3102 | 86.9695 | [5 empty] | 2.0189 | 2.1248 | 2.3111 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 107.2944 |  |  |  |  | 2.1067 | 2.1622 | 2.3908 | [7 empty] | 0.163 | -0.0738 | 0.1789 | 6529.4903 | 0.493 | 108.2437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.2519 | -0.6733 | 0.7189 | 9753.7349 | 1.2764 | 88.9375 | [5 empty] | 2.0548 | 2.1626 | 2.3522 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 108.2553 |  |  |  |  | 2.1064 | 2.1621 | 2.3912 | [7 empty] | 0.162 | -0.0744 | 0.1783 | 6531.2369 | 0.4905 | 108.2425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.2264 | -0.712 | 0.7472 | 9704.8507 | 1.3276 | 91.2712 | [5 empty] | 2.091 | 2.2007 | 2.3936 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 109.2134 |  |  |  |  | 2.1856 | 2.2285 | 2.4561 | [7 empty] | 0.2228 | -0.0717 | 0.2341 | 6482.0814 | 0.6339 | 109.9065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.1947 | -0.7439 | 0.769 | 9734.5034 | 1.3925 | 92.2276 | [5 empty] | 2.1275 | 2.2391 | 2.4354 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 110.1688 |  |  |  |  | 2.1856 | 2.2281 | 2.4601 | [7 empty] | 0.2218 | -0.0777 | 0.235 | 6494.4025 | 0.6385 | 109.8954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.195 | -0.7432 | 0.7684 | 9731.9026 | 1.4035 | 92.2183 | [5 empty] | 2.1643 | 2.2779 | 2.4775 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 111.1214 |  |  |  |  | 2.2776 | 2.3153 | 2.4636 | [7 empty] | 0.3065 | 0.0376 | 0.3088 | 6230.3126 | 0.7276 | 112.0313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.1935 | -0.7665 | 0.7905 | 9578.9582 | 1.4224 | 95.2094 | [5 empty] | 2.2015 | 2.3169 | 2.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 112.0713 |  |  |  |  | 2.2784 | 2.3152 | 2.4646 | [7 empty] | 0.3089 | 0.036 | 0.311 | 6231.6919 | 0.734 | 112.0303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.2282 | -0.7737 | 0.8066 | 9394.6399 | 1.3981 | 98.5377 | [5 empty] | 2.2389 | 2.3563 | 2.5628 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 113.0187 |  |  |  |  | 2.2997 | 2.3562 | 2.6957 | [7 empty] | 0.141 | -0.199 | 0.2438 | 6782.4276 | 0.632 | 113.0154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.2518 | -0.7633 | 0.8038 | 9265.9811 | 1.3699 | 100.0627 | [5 empty] | 2.2766 | 2.396 | 2.606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 113.9634 |  |  |  |  | 2.3105 | 2.3932 | 2.7002 | [7 empty] | 0.0755 | -0.1424 | 0.1612 | 6714.162 | 0.4003 | 113.8964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.2525 | -0.7664 | 0.8069 | 9281.5076 | 1.3857 | 100.0609 | [5 empty] | 2.3146 | 2.436 | 2.6495 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 114.9056 |  |  |  |  | 2.3206 | 2.4261 | 2.6981 | [7 empty] | 0.0219 | -0.0843 | 0.0871 | 6638.6866 | 0.1941 | 114.6721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.2513 | -0.775 | 0.8147 | 9230.718 | 1.3985 | 101.2317 | [5 empty] | 2.3529 | 2.4764 | 2.6934 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 115.8453 |  |  |  |  | 2.3611 | 2.4711 | 2.7019 | [7 empty] | 0.0387 | -0.0244 | 0.0458 | 6518.1563 | 0.127 | 115.7224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.2227 | -0.8051 | 0.8353 | 9219.864 | 1.4536 | 102.5851 | [5 empty] | 2.3916 | 2.517 | 2.7377 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 116.7825 |  |  |  |  | 2.4043 | 2.517 | 2.8799 | [7 empty] | -0.0333 | -0.1904 | 0.1933 | 6865.2308 | 0.3307 | 116.7813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.1938 | -0.8524 | 0.8741 | 9174.3842 | 1.531 | 105.4099 | [5 empty] | 2.4305 | 2.558 | 2.7822 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 117.7172 |  |  |  |  | 2.4016 | 2.517 | 2.8783 | [7 empty] | -0.042 | -0.1869 | 0.1916 | 6864.667 | 0.3206 | 116.7826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.1928 | -0.854 | 0.8755 | 9177.8214 | 1.5435 | 105.4363 | [5 empty] | 2.4698 | 2.5993 | 2.8272 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 118.6495 |  |  |  |  | 2.5704 | 2.6368 | 2.9807 | [7 empty] | 0.1668 | -0.1749 | 0.2417 | 6692.9071 | 0.6489 | 119.4862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.19 | -0.8658 | 0.8864 | 9132.7843 | 1.5629 | 106.7229 | [5 empty] | 2.5094 | 2.641 | 2.8725 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 119.5795 |  |  |  |  | 2.5687 | 2.6354 | 2.9675 | [7 empty] | 0.1717 | -0.1595 | 0.2343 | 6663.3786 | 0.6352 | 119.4562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.2158 | -0.8474 | 0.8745 | 8980.1708 | 1.5088 | 108.5413 | [5 empty] | 2.5493 | 2.683 | 2.9181 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 120.5071 |  |  |  |  | 2.5797 | 2.6736 | 2.9772 | [7 empty] | 0.1006 | -0.1075 | 0.1472 | 6616.7759 | 0.3953 | 120.3004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.2235 | -0.8656 | 0.894 | 8970.943 | 1.5335 | 109.9215 | [5 empty] | 2.5895 | 2.7253 | 2.9642 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 121.4323 |  |  |  |  | 2.5945 | 2.7294 | 2.9761 | [7 empty] | 0 | -0.0104 | 0.0104 | 6516.4463 | 0.0201 | 121.5215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.2517 | -0.8494 | 0.8859 | 8837.8464 | 1.4861 | 111.8305 | [5 empty] | 2.63 | 2.7679 | 3.0105 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 122.3553 |  |  |  |  | 2.6438 | 2.7888 | 2.9808 | [7 empty] | 0.008 | 0.0715 | 0.072 | 6386.3564 | 0.1281 | 122.8032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.2437 | -0.8628 | 0.8966 | 8794.9334 | 1.5072 | 113.2388 | [5 empty] | 2.6708 | 2.8109 | 3.0572 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 123.2759 |  |  |  |  | 2.6904 | 2.8383 | 3.1809 | [7 empty] | -0.0745 | -0.1195 | 0.1408 | 6730.1458 | 0.2139 | 123.8595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.248 | -0.8528 | 0.8881 | 8766.9171 | 1.4973 | 113.2514 | [5 empty] | 2.7119 | 2.8542 | 3.1043 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 124.1943 |  |  |  |  | 2.6914 | 2.8376 | 3.1818 | [7 empty] | -0.0693 | -0.1225 | 0.1408 | 6732.0293 | 0.2128 | 123.8441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.2514 | -0.9173 | 0.9512 | 8909.5613 | 1.6057 | 114.505 | [5 empty] | 2.7534 | 2.8978 | 3.1518 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 125.1105 |  |  |  |  | 2.8083 | 2.9275 | 3.2471 | [7 empty] | 0.0593 | -0.0937 | 0.1109 | 6608.3594 | 0.2841 | 125.7306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.246 | -0.9221 | 0.9544 | 8845.5345 | 1.6122 | 115.8103 | [5 empty] | 2.7951 | 2.9417 | 3.1996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 126.0245 |  |  |  |  | 2.8175 | 2.97 | 3.2487 | [7 empty] | -0.0261 | -0.0221 | 0.0342 | 6546.3212 | 0.0626 | 126.6076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.2484 | -0.9752 | 1.0063 | 8956.3465 | 1.7041 | 116.8401 | [5 empty] | 2.8372 | 2.986 | 3.2477 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 126.9362 |  |  |  |  | 2.8173 | 2.9713 | 3.2471 | [7 empty] | -0.0297 | -0.0174 | 0.0344 | 6541.2336 | 0.0664 | 126.6348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.2523 | -1.0095 | 1.0405 | 8885.946 | 1.7441 | 120.0118 | [5 empty] | 2.8796 | 3.0306 | 3.2963 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 127.8458 |  |  |  |  | 2.9689 | 3.128 | 3.4905 | [7 empty] | -0.0601 | -0.1138 | 0.1287 | 6692.3651 | 0.2102 | 129.8016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.2453 | -1.0131 | 1.0424 | 8821.8458 | 1.7504 | 121.2691 | [5 empty] | 2.9223 | 3.0756 | 3.3452 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 128.7533 |  |  |  |  | 3.0689 | 3.2093 | 3.5792 | [7 empty] | 0.0199 | -0.124 | 0.1256 | 6660.8444 | 0.2863 | 131.4034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.2506 | -1.0385 | 1.0683 | 8800.2486 | 1.7861 | 123.1451 | [5 empty] | 2.9653 | 3.1208 | 3.3944 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 129.6586 |  |  |  |  | 3.0664 | 3.208 | 3.5785 | [7 empty] | 0.0151 | -0.1243 | 0.1253 | 6663.8679 | 0.2675 | 131.3774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.2459 | -1.0381 | 1.0668 | 8795.5221 | 1.7935 | 123.1266 | [5 empty] | 3.0087 | 3.1665 | 3.444 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 130.5618 |  |  |  |  | 3.1461 | 3.302 | 3.5908 | [7 empty] | 0.031 | -0.003 | 0.0312 | 6489.2074 | 0.1376 | 133.1952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.2487 | -1.0494 | 1.0785 | 8760.8716 | 1.8085 | 124.4669 | [5 empty] | 3.0523 | 3.2124 | 3.494 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 131.4629 |  |  |  |  | 3.1453 | 3.3037 | 3.5861 | [7 empty] | 0.0262 | 0.0066 | 0.027 | 6478.9461 | 0.0965 | 133.2276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.2063 | -1.0624 | 1.0822 | 8682.3551 | 1.8505 | 125.9778 | [5 empty] | 3.0963 | 3.2587 | 3.5443 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 132.362 |  |  |  |  | 3.1572 | 3.3422 | 3.5913 | [7 empty] | -0.0411 | 0.0657 | 0.0775 | 6434.9421 | 0.2082 | 133.9633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.2078 | -1.0751 | 1.095 | 8648.8114 | 1.8684 | 127.403 | [5 empty] | 3.1406 | 3.3053 | 3.595 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 133.2589 |  |  |  |  | 3.1462 | 3.3017 | 3.5931 | [7 empty] | 0.0309 | -0.0065 | 0.0316 | 6493.8109 | 0.0847 | 133.1904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.1637 | -1.0838 | 1.0961 | 8570.2684 | 1.9111 | 128.7905 | [5 empty] | 3.1852 | 3.3522 | 3.6461 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 134.1539 |  |  |  |  | 3.2524 | 3.4226 | 3.8306 | [7 empty] | -0.0581 | -0.1411 | 0.1526 | 6710.715 | 0.2419 | 135.4789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.1713 | -1.1 | 1.1132 | 8556.239 | 1.9318 | 130.1292 | [5 empty] | 3.2301 | 3.3995 | 3.6975 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 135.0468 |  |  |  |  | 3.3821 | 3.5136 | 3.9347 | [7 empty] | 0.0917 | -0.1665 | 0.1901 | 6667.8755 | 0.4826 | 137.1667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.2061 | -1.1305 | 1.1492 | 8576.9189 | 1.9578 | 131.9175 | [5 empty] | 3.2754 | 3.4471 | 3.7493 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 135.9377 |  |  |  |  | 3.384 | 3.5159 | 3.934 | [7 empty] | 0.0924 | -0.1621 | 0.1866 | 6661.8114 | 0.4707 | 137.2094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.2034 | -1.1406 | 1.1586 | 8539.1812 | 1.9748 | 133.2847 | [5 empty] | 3.3209 | 3.4951 | 3.8014 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 136.8266 |  |  |  |  | 3.4348 | 3.5763 | 3.9399 | [7 empty] | 0.1021 | -0.0816 | 0.1307 | 6554.217 | 0.3646 | 138.3135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -0.2391 | -1.1695 | 1.1937 | 8557.3378 | 2.0006 | 134.9905 | [5 empty] | 3.3668 | 3.5434 | 3.854 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 137.7135 |  |  |  |  | 3.4461 | 3.6215 | 3.9454 | [7 empty] | 0.0146 | -0.0107 | 0.0182 | 6506.4834 | 0.0816 | 139.1304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -0.241 | -1.1848 | 1.209 | 8543.3549 | 2.0251 | 136.1352 | [5 empty] | 3.413 | 3.592 | 3.9069 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 138.5984 |  |  |  |  | 3.446 | 3.6196 | 3.9414 | [7 empty] | 0.0217 | -0.009 | 0.0235 | 6501.2818 | 0.0686 | 139.0964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -0.197 | -1.1983 | 1.2144 | 8476.5489 | 2.0752 | 137.6938 | [5 empty] | 3.4595 | 3.641 | 3.9601 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 139.4814 |  |  |  |  | 3.5524 | 3.7278 | 4.1794 | [7 empty] | -0.0322 | -0.1672 | 0.1703 | 6713.5669 | 0.2964 | 141.0278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -0.1901 | -1.2122 | 1.227 | 8451.3438 | 2.1035 | 138.9251 | [5 empty] | 3.5064 | 3.6903 | 4.0137 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 140.3624 |  |  |  |  | 3.6676 | 3.8203 | 4.2596 | [7 empty] | 0.0753 | -0.1525 | 0.1701 | 6644.6103 | 0.4299 | 142.6493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.1511 | -1.219 | 1.2283 | 8385.3474 | 2.1444 | 140.3283 | [5 empty] | 3.5535 | 3.7399 | 4.0677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 141.2415 |  |  |  |  | 3.67 | 3.8203 | 4.2632 | [7 empty] | 0.0817 | -0.1582 | 0.178 | 6648.5777 | 0.4438 | 142.6492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -0.1448 | -1.2302 | 1.2387 | 8358.9872 | 2.1687 | 141.5222 | [5 empty] | 3.601 | 3.7899 | 4.1221 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 142.1187 |  |  |  |  | 3.7525 | 3.9216 | 4.2691 | [7 empty] | 0.0911 | -0.0164 | 0.0925 | 6481.6552 | 0.2684 | 144.394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -0.1893 | -1.2711 | 1.2851 | 8395.0928 | 2.2055 | 143.3872 | [5 empty] | 3.6488 | 3.8402 | 4.1768 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 142.994 |  |  |  |  | 3.7552 | 3.9245 | 4.2688 | [7 empty] | 0.0931 | -0.0119 | 0.0939 | 6475.887 | 0.2552 | 144.4427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -0.1901 | -1.2885 | 1.3025 | 8381.6649 | 2.2353 | 144.6375 | [5 empty] | 3.697 | 3.8909 | 4.2319 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 143.8674 |  |  |  |  | 3.7825 | 3.9833 | 4.3472 | [7 empty] | -0.0164 | -0.0183 | 0.0246 | 6526.4154 | 0.0858 | 145.4417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -0.2289 | -1.3153 | 1.335 | 8391.8773 | 2.255 | 146.3319 | [5 empty] | 3.7454 | 3.9419 | 4.2874 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 144.7389 |  |  |  |  | 3.7826 | 3.9794 | 4.3513 | [7 empty] | -0.0074 | -0.0309 | 0.0318 | 6536.7123 | 0.061 | 145.3756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -0.1789 | -1.3429 | 1.3548 | 8308.6693 | 2.344 | 149.2294 | [5 empty] | 3.7942 | 3.9932 | 4.3432 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 145.6085 |  |  |  |  | 3.8634 | 4.0585 | 4.4767 | [7 empty] | -0.0095 | -0.0847 | 0.0852 | 6595.1439 | 0.1606 | 146.7048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -0.18 | -1.3652 | 1.377 | 8301.5492 | 2.384 | 150.5432 | [5 empty] | 3.8433 | 4.0449 | 4.3994 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 146.4763 |  |  |  |  | 3.8908 | 4.1107 | 4.5604 | [7 empty] | -0.1026 | -0.1102 | 0.1506 | 6658.3558 | 0.2459 | 147.5709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -0.13 | -1.3795 | 1.3856 | 8247.9557 | 2.4538 | 152.0429 | [5 empty] | 3.8927 | 4.0969 | 4.456 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 147.3422 |  |  |  |  | 4.038 | 4.2254 | 4.6741 | [7 empty] | 0.0387 | -0.1125 | 0.1189 | 6602.1684 | 0.2949 | 149.4497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -0.1138 | -1.3823 | 1.387 | 8210.6576 | 2.4737 | 153.1011 | [5 empty] | 3.9425 | 4.1492 | 4.5129 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 148.2063 |  |  |  |  | 4.0399 | 4.2272 | 4.6777 | [7 empty] | 0.0382 | -0.1145 | 0.1207 | 6604.4993 | 0.2853 | 149.4801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -0.1761 | -1.4288 | 1.4396 | 8256.6049 | 2.5068 | 154.9115 | [5 empty] | 3.9925 | 4.2019 | 4.5702 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 149.0685 |  |  |  |  | 4.1142 | 4.3011 | 4.7745 | [7 empty] | 0.0436 | -0.1378 | 0.1445 | 6624.7275 | 0.3399 | 150.6723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -0.1747 | -1.4444 | 1.4549 | 8238.8925 | 2.5375 | 156.1919 | [5 empty] | 4.0429 | 4.255 | 4.6279 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 149.929 |  |  |  |  | 4.2091 | 4.4099 | 4.8635 | [7 empty] | 0.0302 | -0.0959 | 0.1006 | 6584.3026 | 0.2633 | 152.4013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -0.2189 | -1.4805 | 1.4966 | 8254.5914 | 2.5735 | 158.0821 | [5 empty] | 4.0936 | 4.3083 | 4.686 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 150.7876 |  |  |  |  | 4.2075 | 4.4081 | 4.8622 | [7 empty] | 0.0301 | -0.0967 | 0.1013 | 6585.1537 | 0.2452 | 152.3737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -0.213 | -1.502 | 1.517 | 8241.7276 | 2.6172 | 159.3856 | [5 empty] | 4.1447 | 4.3621 | 4.7444 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 151.6445 |  |  |  |  | 4.2326 | 4.4671 | 4.9395 | [7 empty] | -0.0866 | -0.1004 | 0.1326 | 6629.8486 | 0.2255 | 153.2994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -0.2115 | -1.524 | 1.5386 | 8221.4959 | 2.6586 | 161.0339 | [5 empty] | 4.1961 | 4.4161 | 4.8032 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 152.4995 |  |  |  |  | 4.2346 | 4.4686 | 4.9425 | [7 empty] | -0.0853 | -0.1025 | 0.1334 | 6631.4128 | 0.2121 | 153.3229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -0.2013 | -1.5292 | 1.5424 | 8224.0014 | 2.6677 | 161.0221 | [5 empty] | 4.2477 | 4.4705 | 4.8624 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 153.3528 |  |  |  |  | 4.3681 | 4.6052 | 5.0245 | [7 empty] | -0.0354 | -0.0172 | 0.0393 | 6528.3462 | 0.1369 | 155.4343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -0.2081 | -1.5437 | 1.5577 | 8212.9302 | 2.6843 | 162.1553 | [5 empty] | 4.2998 | 4.5253 | 4.9219 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 154.2043 |  |  |  |  | 4.4676 | 4.6914 | 5.1344 | [7 empty] | 0.0177 | -0.0459 | 0.0492 | 6536.5754 | 0.1808 | 156.7457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -0.2041 | -1.5689 | 1.5822 | 8195.1184 | 2.7278 | 163.8306 | [5 empty] | 4.3521 | 4.5804 | 4.9819 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 155.054 |  |  |  |  | 4.4645 | 4.6898 | 5.134 | [7 empty] | 0.0117 | -0.0471 | 0.0486 | 6539.7636 | 0.141 | 156.7207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -0.2007 | -1.5851 | 1.5978 | 8178.5265 | 2.7521 | 165.0761 | [5 empty] | 4.4048 | 4.6358 | 5.0421 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 155.902 |  |  |  |  | 4.5496 | 4.7906 | 5.2596 | [7 empty] | -0.0351 | -0.0632 | 0.0723 | 6569.2194 | 0.1692 | 158.2335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -0.2019 | -1.6121 | 1.6247 | 8173.7334 | 2.7893 | 166.453 | [5 empty] | 4.4578 | 4.6916 | 5.1028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 156.7482 |  |  |  |  | 4.5508 | 4.7922 | 5.263 | [7 empty] | -0.0371 | -0.0653 | 0.0751 | 6571.739 | 0.141 | 158.2574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -0.1957 | -1.639 | 1.6507 | 8167.9249 | 2.8304 | 167.7418 | [5 empty] | 4.5111 | 4.7477 | 5.1639 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 157.5927 |  |  |  |  | 4.5828 | 4.8471 | 5.3527 | [7 empty] | -0.125 | -0.0956 | 0.1574 | 6627.9064 | 0.2872 | 159.0719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -0.1987 | -1.65 | 1.6619 | 8149.5512 | 2.8361 | 168.9312 | [5 empty] | 4.5648 | 4.8042 | 5.2253 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 158.4355 |  |  |  |  | 4.5823 | 4.8465 | 5.3506 | [7 empty] | -0.124 | -0.0939 | 0.1555 | 6625.9514 | 0.2748 | 159.0624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -0.1995 | -1.67 | 1.6818 | 8141.6708 | 2.8567 | 170.0959 | [5 empty] | 4.6187 | 4.861 | 5.2871 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 159.2766 |  |  |  |  | 4.8011 | 5.0061 | 5.5084 | [7 empty] | 0.1224 | -0.1025 | 0.1597 | 6550.5389 | 0.4524 | 161.3939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -0.1879 | -1.7042 | 1.7145 | 8129.9769 | 2.906 | 171.8227 | [5 empty] | 4.673 | 4.9181 | 5.3492 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 160.1159 |  |  |  |  | 4.8778 | 5.0925 | 5.5889 | [7 empty] | 0.1105 | -0.0825 | 0.1379 | 6536.1993 | 0.4062 | 162.6353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -0.1822 | -1.7194 | 1.729 | 8113.0641 | 2.9164 | 173.0243 | [5 empty] | 4.7277 | 4.9756 | 5.4118 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 160.9536 |  |  |  |  | 4.8772 | 5.0939 | 5.588 | [7 empty] | 0.1053 | -0.0785 | 0.1313 | 6534.3236 | 0.3743 | 162.6558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -0.1826 | -1.7518 | 1.7613 | 8101.2801 | 2.9454 | 174.8786 | [5 empty] | 4.7826 | 5.0335 | 5.4747 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 161.7895 |  |  |  |  | 4.8757 | 5.0929 | 5.5863 | [7 empty] | 0.1035 | -0.0775 | 0.1293 | 6534.0439 | 0.3587 | 162.6408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -0.1821 | -1.7739 | 1.7832 | 8094.6356 | 2.9624 | 176.0889 | [5 empty] | 4.8379 | 5.0917 | 5.538 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 162.6238 |  |  |  |  | 4.9083 | 5.1507 | 5.6896 | [7 empty] | 0.0024 | -0.1206 | 0.1206 | 6601.9151 | 0.2377 | 163.4629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -0.1769 | -1.7993 | 1.808 | 8080.0697 | 2.9885 | 177.7082 | [5 empty] | 4.8936 | 5.1502 | 5.6017 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 163.4564 |  |  |  |  | 4.9488 | 5.223 | 5.7944 | [7 empty] | -0.1118 | -0.1423 | 0.1809 | 6654.5044 | 0.2852 | 164.4827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -0.1724 | -1.8149 | 1.8231 | 8067.293 | 3.0003 | 178.8578 | [5 empty] | 4.9495 | 5.2091 | 5.6657 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 164.2873 |  |  |  |  | 5.0836 | 5.3339 | 5.8817 | [7 empty] | 0.0107 | -0.1117 | 0.1122 | 6588.4676 | 0.2501 | 166.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -0.1714 | -1.837 | 1.845 | 8052.9083 | 3.0195 | 180.4303 | [5 empty] | 5.0058 | 5.2683 | 5.7301 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 165.1166 |  |  |  |  | 5.1911 | 5.4288 | 5.9897 | [7 empty] | 0.0692 | -0.1255 | 0.1433 | 6580.853 | 0.3816 | 167.3309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -0.1689 | -1.8595 | 1.8672 | 8048.6914 | 3.0403 | 181.5689 | [5 empty] | 5.0624 | 5.3279 | 5.7949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 165.9442 |  |  |  |  | 5.1894 | 5.4275 | 5.9906 | [7 empty] | 0.066 | -0.1282 | 0.1442 | 6584.0659 | 0.365 | 167.3138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -0.1591 | -1.8893 | 1.896 | 8035.6964 | 3.0797 | 183.3197 | [5 empty] | 5.1193 | 5.3878 | 5.8601 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 166.7701 |  |  |  |  | 5.2912 | 5.5476 | 6.142 | [7 empty] | 0.0111 | -0.15 | 0.1504 | 6615.5971 | 0.3287 | 168.9412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -0.1575 | -1.9116 | 1.9181 | 8030.8736 | 3.1001 | 184.5075 | [5 empty] | 5.1766 | 5.4481 | 5.9257 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 167.5945 |  |  |  |  | 5.2909 | 5.5466 | 6.1367 | [7 empty] | 0.0158 | -0.1448 | 0.1457 | 6610.0893 | 0.3081 | 168.9276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -0.1524 | -1.9369 | 1.9429 | 8018.2823 | 3.1305 | 186.1507 | [5 empty] | 5.2342 | 5.5087 | 5.9916 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 168.4171 |  |  |  |  | 5.3271 | 5.6131 | 6.2471 | [7 empty] | -0.1005 | -0.1827 | 0.2085 | 6672.7531 | 0.3258 | 169.8182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -0.1446 | -1.9602 | 1.9655 | 8012.4011 | 3.1577 | 187.3515 | [5 empty] | 5.2921 | 5.5697 | 6.0579 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 169.2382 |  |  |  |  | 5.3275 | 5.6126 | 6.2473 | [7 empty] | -0.0976 | -0.184 | 0.2083 | 6673.0107 | 0.3158 | 169.8117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -0.0943 | -2.035 | 2.0372 | 8035.6264 | 3.29 | 188.7523 | [5 empty] | 5.3504 | 5.631 | 6.1246 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 170.0576 |  |  |  |  | 5.5071 | 5.7704 | 6.4026 | [7 empty] | 0.016 | -0.1755 | 0.1762 | 6629.4674 | 0.3732 | 171.898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -0.0952 | -2.0411 | 2.0433 | 8016.515 | 3.287 | 189.9791 | [5 empty] | 5.409 | 5.6927 | 6.1917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 170.8754 |  |  |  |  | 5.6045 | 5.8648 | 6.4154 | [7 empty] | 0.0928 | -0.0617 | 0.1115 | 6520.7445 | 0.3379 | 173.1259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -0.0162 | -2.1414 | 2.1414 | 8053.7714 | 3.4766 | 191.3155 | [5 empty] | 5.4679 | 5.7547 | 6.2591 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 171.6916 |  |  |  |  | 5.6058 | 5.8689 | 6.4187 | [7 empty] | 0.0847 | -0.0591 | 0.1033 | 6520.9615 | 0.2983 | 173.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 0.0053 | -2.1822 | 2.1822 | 8058.7696 | 3.5373 | 192.5142 | [5 empty] | 5.5272 | 5.8171 | 6.3269 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 172.5062 |  |  |  |  | 5.6077 | 5.8696 | 6.4275 | [7 empty] | 0.0842 | -0.0702 | 0.1096 | 6529.3116 | 0.3003 | 173.188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -0.0653 | -2.2115 | 2.2124 | 8071.9386 | 3.5066 | 194.2114 | [5 empty] | 5.5868 | 5.8798 | 6.3952 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 173.3192 |  |  |  |  | 5.606 | 5.8636 | 6.4224 | [7 empty] | 0.0975 | -0.0737 | 0.1222 | 6528.3409 | 0.3331 | 173.1108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -0.0563 | -2.2273 | 2.228 | 8059.2299 | 3.5246 | 195.4024 | [5 empty] | 5.6467 | 5.9428 | 6.4637 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 174.1307 |  |  |  |  | 5.6314 | 5.9552 | 6.4285 | [7 empty] | -0.0689 | 0.0756 | 0.1023 | 6463.4673 | 0.2689 | 174.2887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -0.1253 | -2.2777 | 2.2811 | 8090.5782 | 3.5277 | 197.027 | [5 empty] | 5.7069 | 6.0062 | 6.5327 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 174.9405 |  |  |  |  | 5.7598 | 6.0584 | 6.759 | [7 empty] | -0.0814 | -0.2226 | 0.237 | 6684.6052 | 0.3581 | 175.6017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -0.1221 | -2.2944 | 2.2976 | 8079.2494 | 3.5437 | 198.2749 | [5 empty] | 5.7675 | 6.07 | 6.6021 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 175.7488 |  |  |  |  | 5.7582 | 6.0541 | 6.7576 | [7 empty] | -0.0745 | -0.228 | 0.2398 | 6686.8763 | 0.3652 | 175.5477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -0.0436 | -2.3052 | 2.3056 | 8039.7997 | 3.6136 | 199.6232 | [5 empty] | 5.8284 | 6.1341 | 6.6718 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 176.5555 |  |  |  |  | 5.9339 | 6.2097 | 6.9025 | [7 empty] | 0.0369 | -0.2082 | 0.2114 | 6638.4578 | 0.4309 | 177.4996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -0.0363 | -2.3164 | 2.3166 | 8023.7686 | 3.6271 | 200.8743 | [5 empty] | 5.8897 | 6.1986 | 6.7419 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 177.3606 |  |  |  |  | 5.9386 | 6.2164 | 6.9064 | [7 empty] | 0.033 | -0.2031 | 0.2057 | 6635.6349 | 0.4116 | 177.5818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 0.0524 | -2.3417 | 2.3423 | 7994.0436 | 3.7275 | 202.2759 | [5 empty] | 5.9512 | 6.2634 | 6.8124 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 178.1642 |  |  |  |  | 6.0341 | 6.3087 | 6.9114 | [7 empty] | 0.113 | -0.0822 | 0.1397 | 6528.4269 | 0.3653 | 178.723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 0.0577 | -2.3582 | 2.3589 | 7983.3646 | 3.7463 | 203.548 | [5 empty] | 6.0132 | 6.3285 | 6.8833 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 178.9662 |  |  |  |  | 6.0357 | 6.3117 | 6.9101 | [7 empty] | 0.1111 | -0.0757 | 0.1345 | 6524.3659 | 0.3508 | 178.76 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -0.0135 | -2.402 | 2.402 | 8006.3428 | 3.7418 | 205.2918 | [5 empty] | 6.0754 | 6.3941 | 6.9545 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 179.7667 |  |  |  |  | 6.059 | 6.3973 | 6.9168 | [7 empty] | -0.0461 | 0.0624 | 0.0776 | 6469.1919 | 0.1902 | 179.806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -0.013 | -2.4079 | 2.4079 | 7988.9275 | 3.7466 | 206.5731 | [5 empty] | 6.138 | 6.4599 | 7.0261 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 180.5657 |  |  |  |  | 6.1907 | 6.5045 | 7.2427 | [7 empty] | -0.0561 | -0.2229 | 0.2298 | 6666.0554 | 0.3483 | 181.1037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -0.0829 | -2.4267 | 2.4281 | 7996.2156 | 3.7181 | 208.0828 | [5 empty] | 6.2009 | 6.5261 | 7.0982 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 181.3631 |  |  |  |  | 6.1893 | 6.5046 | 7.2382 | [7 empty] | -0.0586 | -0.2163 | 0.2241 | 6662.0548 | 0.3352 | 181.1049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -0.0765 | -2.4525 | 2.4537 | 7997.4718 | 3.745 | 209.0554 | [5 empty] | 6.2642 | 6.5927 | 7.1706 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 182.159 |  |  |  |  | 6.3788 | 6.6694 | 7.3686 | [7 empty] | 0.084 | -0.1669 | 0.1868 | 6590.1394 | 0.4229 | 183.069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -0.073 | -2.4871 | 2.4882 | 7993.8823 | 3.7942 | 210.7583 | [5 empty] | 6.3277 | 6.6596 | 7.2434 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 182.9533 |  |  |  |  | 6.3782 | 6.6698 | 7.3688 | [7 empty] | 0.0808 | -0.1663 | 0.1849 | 6590.4577 | 0.4119 | 183.0732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -0.0696 | -2.4846 | 2.4855 | 7990.3411 | 3.7692 | 210.8095 | [5 empty] | 6.3917 | 6.7269 | 7.3165 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 183.7462 |  |  |  |  | 6.3955 | 6.7336 | 7.3734 | [7 empty] | -0.0363 | -0.0633 | 0.073 | 6549.7892 | 0.1002 | 183.8252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -0.0621 | -2.518 | 2.5187 | 7967.7157 | 3.8448 | 213.6148 | [5 empty] | 6.4559 | 6.7945 | 7.3901 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 184.5375 |  |  |  |  | 6.5225 | 6.8479 | 7.4853 | [7 empty] | 0.0352 | -0.055 | 0.0654 | 6527.0085 | 0.1563 | 185.1588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -0.0667 | -2.5423 | 2.5432 | 7988.2526 | 3.8374 | 213.4655 | [5 empty] | 6.5205 | 6.8625 | 7.464 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 185.3274 |  |  |  |  | 6.5206 | 6.846 | 7.4785 | [7 empty] | 0.0376 | -0.0489 | 0.0617 | 6522.5241 | 0.1469 | 185.1363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -0.0547 | -2.5566 | 2.5572 | 7977.8761 | 3.8592 | 214.5753 | [5 empty] | 6.5854 | 6.9308 | 7.5383 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 186.1157 |  |  |  |  | 6.6287 | 6.9446 | 7.6442 | [7 empty] | 0.0561 | -0.1307 | 0.1422 | 6570.0427 | 0.3042 | 186.2744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -0.0481 | -2.5714 | 2.5718 | 7960.3357 | 3.8917 | 216.2794 | [5 empty] | 6.6507 | 6.9995 | 7.613 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 186.9026 |  |  |  |  | 6.6704 | 7.0306 | 7.7581 | [7 empty] | -0.0951 | -0.1396 | 0.1689 | 6609.8984 | 0.2279 | 187.2572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -0.037 | -2.5872 | 2.5874 | 7952.3325 | 3.9141 | 217.3491 | [5 empty] | 6.7163 | 7.0685 | 7.6881 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 187.6879 |  |  |  |  | 6.67 | 7.0314 | 7.7562 | [7 empty] | -0.0975 | -0.1357 | 0.1671 | 6607.9074 | 0.227 | 187.2658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -0.0298 | -2.615 | 2.6152 | 7944.5329 | 3.9612 | 219.0243 | [5 empty] | 6.7822 | 7.1379 | 7.7636 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 188.4718 |  |  |  |  | 6.8676 | 7.1753 | 7.9182 | [7 empty] | 0.1117 | -0.1682 | 0.2019 | 6578.8708 | 0.4542 | 188.8923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -0.0271 | -2.6412 | 2.6413 | 7944.715 | 3.9905 | 220.1577 | [5 empty] | 6.8485 | 7.2077 | 7.8394 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 189.2542 |  |  |  |  | 6.8659 | 7.1723 | 7.9123 | [7 empty] | 0.1175 | -0.1655 | 0.203 | 6575.8847 | 0.461 | 188.858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 0.0471 | -2.7405 | 2.7409 | 7973.7368 | 4.1471 | 221.4541 | [5 empty] | 6.9151 | 7.2777 | 7.9157 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 190.0352 |  |  |  |  | 6.9012 | 7.286 | 7.9333 | [7 empty] | -0.0803 | -0.0019 | 0.0804 | 6518.757 | 0.1749 | 190.1266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 0.0682 | -2.7583 | 2.7591 | 7963.3994 | 4.1814 | 222.6208 | [5 empty] | 6.982 | 7.3482 | 7.9923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 190.8146 |  |  |  |  | 6.985 | 7.3867 | 7.9461 | [7 empty] | -0.0693 | 0.1282 | 0.1458 | 6439.1539 | 0.3142 | 191.2387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 0.1418 | -2.8243 | 2.8279 | 7970.7795 | 4.3049 | 223.894 | [5 empty] | 7.0493 | 7.419 | 8.0693 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 191.5926 |  |  |  |  | 6.9855 | 7.3861 | 7.9427 | [7 empty] | -0.064 | 0.1313 | 0.1461 | 6436.2176 | 0.3094 | 191.232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 0.1584 | -2.8256 | 2.83 | 7950.9771 | 4.3205 | 225.0779 | [5 empty] | 7.1169 | 7.4902 | 8.1467 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 192.3692 |  |  |  |  | 7.1567 | 7.5546 | 8.3385 | [7 empty] | -0.1399 | -0.1468 | 0.2028 | 6617.2053 | 0.2808 | 193.0678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 0.0906 | -2.8888 | 2.8902 | 7984.7929 | 4.3428 | 226.583 | [5 empty] | 7.1848 | 7.5617 | 8.2245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 193.1443 |  |  |  |  | 7.1599 | 7.5553 | 8.3343 | [7 empty] | -0.1286 | -0.1416 | 0.1913 | 6611.5983 | 0.2582 | 193.075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 0.0802 | -2.9128 | 2.9139 | 7986.7935 | 4.3589 | 227.663 | [5 empty] | 7.2531 | 7.6335 | 8.3026 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 193.9179 |  |  |  |  | 7.3342 | 7.6912 | 8.5165 | [7 empty] | 0.0095 | -0.2042 | 0.2044 | 6617.329 | 0.3404 | 194.5347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 0.0039 | -2.945 | 2.945 | 8002.9552 | 4.3489 | 229.1228 | [5 empty] | 7.3218 | 7.7058 | 8.3812 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 194.6902 |  |  |  |  | 7.3328 | 7.6915 | 8.5157 | [7 empty] | 0.004 | -0.202 | 0.202 | 6617.2166 | 0.3284 | 194.5384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 0.0106 | -2.9791 | 2.9791 | 8006.5616 | 4.3883 | 230.2514 | [5 empty] | 7.3907 | 7.7783 | 8.4601 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 195.4609 |  |  |  |  | 7.4596 | 7.8193 | 8.5261 | [7 empty] | 0.0919 | -0.04 | 0.1002 | 6503.7733 | 0.2336 | 195.8938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 0.0253 | -2.9199 | 2.92 | 7945.469 | 4.361 | 231.8469 | [5 empty] | 7.46 | 7.8513 | 8.5395 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 196.2303 |  |  |  |  | 7.4979 | 7.9002 | 8.6275 | [7 empty] | -0.0487 | -0.0406 | 0.0634 | 6532.9368 | 0.0969 | 196.7439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 0.0313 | -2.9437 | 2.9439 | 7943.5037 | 4.3911 | 232.9669 | [5 empty] | 7.5297 | 7.9246 | 8.6192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 196.9982 |  |  |  |  | 7.5001 | 7.9038 | 8.6358 | [7 empty] | -0.055 | -0.0458 | 0.0716 | 6537.1635 | 0.1032 | 196.7814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 0.0409 | -2.8867 | 2.887 | 7887.4852 | 4.3666 | 234.5702 | [5 empty] | 7.5996 | 7.9982 | 8.6993 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 197.7647 |  |  |  |  | 7.6196 | 8.0188 | 8.8031 | [7 empty] | -0.0423 | -0.1036 | 0.1119 | 6566.6649 | 0.1433 | 197.9786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 0.041 | -2.9027 | 2.903 | 7882.826 | 4.3869 | 235.6844 | [5 empty] | 7.6699 | 8.0722 | 8.7798 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 198.5298 |  |  |  |  | 7.6424 | 8.1047 | 8.8117 | [7 empty] | -0.1988 | 0.029 | 0.2009 | 6523.8466 | 0.4356 | 198.8639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 0.1443 | -2.9976 | 3.0011 | 7900.2156 | 4.5499 | 236.9685 | [5 empty] | 7.7406 | 8.1466 | 8.8606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 199.2935 |  |  |  |  | 7.647 | 8.1081 | 8.8134 | [7 empty] | -0.1932 | 0.0311 | 0.1957 | 6521.5705 | 0.4261 | 198.8995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 0.1327 | -2.9844 | 2.9873 | 7894.3432 | 4.502 | 237.023 | [5 empty] | 7.8116 | 8.2213 | 8.9419 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 200.0558 |  |  |  |  | 7.8624 | 8.3021 | 9.2225 | [7 empty] | -0.1912 | -0.2319 | 0.3005 | 6666.2354 | 0.3822 | 200.8746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 0.1405 | -3.014 | 3.0172 | 7895.9257 | 4.5387 | 238.1294 | [5 empty] | 7.8829 | 8.2964 | 9.0236 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 200.8167 |  |  |  |  | 7.8595 | 8.3018 | 9.2251 | [7 empty] | -0.2015 | -0.2345 | 0.3092 | 6669.8333 | 0.392 | 200.8718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 0.2242 | -3.1194 | 3.1275 | 7922.3809 | 4.7001 | 239.4442 | [5 empty] | 7.9546 | 8.3718 | 9.1056 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 201.5762 |  |  |  |  | 7.8613 | 8.3028 | 9.2232 | [7 empty] | -0.1969 | -0.2312 | 0.3037 | 6667.0267 | 0.3873 | 200.8813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 0.2388 | -3.1278 | 3.1369 | 7910.0542 | 4.7236 | 240.5878 | [5 empty] | 8.0266 | 8.4476 | 9.188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 202.3343 |  |  |  |  | 8.162 | 8.5084 | 9.234 | [7 empty] | 0.2753 | -0.0073 | 0.2754 | 6451.2025 | 0.5584 | 202.9387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 0.1671 | -3.1484 | 3.1528 | 7916.1819 | 4.7143 | 242.1733 | [5 empty] | 8.0989 | 8.5237 | 9.2708 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 203.091 |  |  |  |  | 8.1603 | 8.5079 | 9.2344 | [7 empty] | 0.2701 | -0.0078 | 0.2702 | 6452.4334 | 0.5472 | 202.9345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 0.0927 | -3.1896 | 3.191 | 7921.4982 | 4.7606 | 244.7855 | [5 empty] | 8.1716 | 8.6002 | 9.3541 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 203.8463 |  |  |  |  | 8.2282 | 8.632 | 9.4311 | [7 empty] | 0.0671 | -0.0643 | 0.0929 | 6520.9661 | 0.2029 | 204.1589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 0.1018 | -3.1939 | 3.1955 | 7909.6092 | 4.7756 | 245.827 | [5 empty] | 8.2447 | 8.6771 | 9.4376 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 204.6002 |  |  |  |  | 8.2556 | 8.7098 | 9.4406 | [7 empty] | -0.0511 | 0.0495 | 0.0711 | 6483.9877 | 0.1555 | 204.9202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 0.1122 | -3.2648 | 3.2667 | 7928.2216 | 4.8615 | 247.286 | [5 empty] | 8.318 | 8.7543 | 9.5216 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 205.3528 |  |  |  |  | 8.2517 | 8.716 | 9.4414 | [7 empty] | -0.0812 | 0.061 | 0.1015 | 6483.6942 | 0.2243 | 204.9807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 0.1116 | -3.2721 | 3.274 | 7919.4836 | 4.8746 | 248.3586 | [5 empty] | 8.3917 | 8.8319 | 9.606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 206.104 |  |  |  |  | 8.5332 | 8.928 | 9.5748 | [7 empty] | 0.2411 | 0.1487 | 0.2832 | 6381.4777 | 0.4182 | 207.0281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 0.1291 | -3.2979 | 3.3004 | 7911.2673 | 4.933 | 249.9424 | [5 empty] | 8.4658 | 8.9098 | 9.6908 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 206.8539 |  |  |  |  | 8.5372 | 8.9304 | 9.5774 | [7 empty] | 0.2467 | 0.148 | 0.2877 | 6380.8341 | 0.4232 | 207.0514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 0.1394 | -3.3137 | 3.3166 | 7905.2185 | 4.96 | 251.0132 | [5 empty] | 8.5402 | 8.9881 | 9.7759 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 207.6024 |  |  |  |  | 8.5345 | 8.9302 | 9.5742 | [7 empty] | 0.2402 | 0.1527 | 0.2846 | 6379.7081 | 0.4134 | 207.049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 0.1421 | -3.3472 | 3.3502 | 7903.2148 | 5.0189 | 252.6561 | [5 empty] | 8.6149 | 9.0667 | 9.8615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 208.3495 |  |  |  |  | 8.714 | 9.0711 | 9.9057 | [7 empty] | 0.2981 | -0.0883 | 0.3109 | 6489.9474 | 0.6523 | 208.3906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 0.1451 | -3.3633 | 3.3664 | 7899.0185 | 5.0418 | 253.7089 | [5 empty] | 8.69 | 9.1457 | 9.9474 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 209.0953 |  |  |  |  | 8.7793 | 9.1926 | 10.1154 | [7 empty] | 0.0887 | -0.1632 | 0.1858 | 6565.8176 | 0.3597 | 209.5349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 0.1544 | -3.4082 | 3.4117 | 7901.8548 | 5.1135 | 255.3318 | [5 empty] | 8.7654 | 9.2251 | 10.0337 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 209.8397 |  |  |  |  | 8.782 | 9.1991 | 10.1134 | [7 empty] | 0.0819 | -0.1505 | 0.1714 | 6560.6001 | 0.3313 | 209.596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 0.157 | -3.3962 | 3.3998 | 7896.0425 | 5.0704 | 255.2703 | [5 empty] | 8.8411 | 9.3048 | 10.1204 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 210.5828 |  |  |  |  | 8.8127 | 9.2811 | 10.123 | [7 empty] | -0.0345 | -0.0327 | 0.0476 | 6522.4248 | 0.0626 | 210.3619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 0.1706 | -3.4215 | 3.4258 | 7893.4438 | 5.1113 | 256.4312 | [5 empty] | 8.9172 | 9.3849 | 10.2075 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 211.3246 |  |  |  |  | 8.9385 | 9.4408 | 10.2699 | [7 empty] | -0.1068 | 0.0112 | 0.1074 | 6513.495 | 0.218 | 211.8398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 0.1663 | -3.4428 | 3.4468 | 7893.0202 | 5.1351 | 257.5013 | [5 empty] | 8.9937 | 9.4654 | 10.295 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 212.065 |  |  |  |  | 8.9416 | 9.4443 | 10.2699 | [7 empty] | -0.1058 | 0.0159 | 0.107 | 6510.9835 | 0.2174 | 211.8719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 0.1792 | -3.4479 | 3.4526 | 7881.2613 | 5.1584 | 258.6089 | [5 empty] | 9.0705 | 9.5462 | 10.3829 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 212.8041 |  |  |  |  | 9.2781 | 9.658 | 10.4766 | [7 empty] | 0.3503 | -0.0071 | 0.3504 | 6442.7821 | 0.6696 | 213.8197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 0.186 | -3.4722 | 3.4771 | 7880.2738 | 5.1919 | 259.6911 | [5 empty] | 9.1476 | 9.6273 | 10.4712 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 213.5419 |  |  |  |  | 9.2767 | 9.656 | 10.48 | [7 empty] | 0.3491 | -0.0141 | 0.3494 | 6446.3071 | 0.6689 | 213.8016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 0.204 | -3.479 | 3.485 | 7870.0588 | 5.2149 | 260.6758 | [5 empty] | 9.225 | 9.7089 | 10.5599 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 214.2784 |  |  |  |  | 9.2777 | 9.6561 | 10.4826 | [7 empty] | 0.3508 | -0.0176 | 0.3512 | 6447.67 | 0.6751 | 213.8024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 0.1948 | -3.4917 | 3.4971 | 7861.3035 | 5.251 | 262.239 | [5 empty] | 9.3028 | 9.7908 | 10.649 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 215.0135 |  |  |  |  | 9.3319 | 9.783 | 10.6233 | [7 empty] | 0.1292 | 0.0062 | 0.1294 | 6474.8504 | 0.2411 | 214.9443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 0.2128 | -3.5104 | 3.5168 | 7856.3521 | 5.2859 | 263.2842 | [5 empty] | 9.381 | 9.873 | 10.7384 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 215.7474 |  |  |  |  | 9.3867 | 9.8778 | 10.7715 | [7 empty] | -0.0107 | -0.0343 | 0.0359 | 6518.0346 | 0.0433 | 215.7902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 0.2277 | -3.5458 | 3.5531 | 7854.7532 | 5.3526 | 264.822 | [5 empty] | 9.4595 | 9.9556 | 10.8283 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 216.4799 |  |  |  |  | 9.4121 | 9.9647 | 10.7899 | [7 empty] | -0.1597 | 0.0814 | 0.1792 | 6489.1 | 0.3715 | 216.5601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 0.2356 | -3.5511 | 3.5589 | 7845.0231 | 5.3739 | 265.9012 | [5 empty] | 9.5383 | 10.0386 | 10.9185 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 217.2112 |  |  |  |  | 9.4165 | 9.9662 | 10.788 | [7 empty] | -0.1482 | 0.0846 | 0.1706 | 6485.664 | 0.3568 | 216.5739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 0.2429 | -3.5909 | 3.5991 | 7847.661 | 5.4363 | 267.3504 | [5 empty] | 9.6175 | 10.1219 | 11.0091 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 217.9411 |  |  |  |  | 9.7263 | 10.1827 | 10.9373 | [7 empty] | 0.2379 | 0.1463 | 0.2793 | 6394.2644 | 0.3875 | 218.4704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 0.2409 | -3.6038 | 3.6118 | 7843.0882 | 5.4583 | 268.4337 | [5 empty] | 9.697 | 10.2056 | 11.1002 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 218.6697 |  |  |  |  | 9.7238 | 10.18 | 10.9381 | [7 empty] | 0.2364 | 0.1418 | 0.2756 | 6396.5209 | 0.3837 | 218.447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 0.2618 | -3.6171 | 3.6266 | 7830.425 | 5.5153 | 269.9971 | [5 empty] | 9.7769 | 10.2897 | 11.1916 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 219.3971 |  |  |  |  | 9.9201 | 10.3381 | 11.2446 | [7 empty] | 0.3163 | -0.0394 | 0.3187 | 6465.7306 | 0.6105 | 219.8145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 0.2616 | -3.6526 | 3.6619 | 7836.9445 | 5.5497 | 270.968 | [5 empty] | 9.8571 | 10.3741 | 11.2834 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 220.1232 |  |  |  |  | 9.9186 | 10.3349 | 11.2461 | [7 empty] | 0.3187 | -0.046 | 0.322 | 6468.3393 | 0.6198 | 219.7866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 0.268 | -3.7728 | 3.7823 | 7878.826 | 5.6533 | 272.0815 | [5 empty] | 9.9376 | 10.4588 | 11.3756 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 220.848 |  |  |  |  | 9.9835 | 10.4339 | 11.4804 | [7 empty] | 0.1586 | -0.1858 | 0.2443 | 6558.4635 | 0.4759 | 220.6354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 0.2669 | -3.7776 | 3.787 | 7881.1376 | 5.6218 | 272.0821 | [5 empty] | 10.0185 | 10.544 | 11.4682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 221.5715 |  |  |  |  | 10.0236 | 10.5679 | 11.5029 | [7 empty] | -0.0617 | -0.0033 | 0.0618 | 6511.5309 | 0.1127 | 221.7739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 0.2772 | -3.7876 | 3.7977 | 7873.0672 | 5.6496 | 273.176 | [5 empty] | 10.0998 | 10.6295 | 11.5612 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 222.2937 |  |  |  |  | 10.0245 | 10.5662 | 11.4958 | [7 empty] | -0.0509 | 0.0019 | 0.0509 | 6507.435 | 0.1025 | 221.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 0.2744 | -3.8972 | 3.9069 | 7911.0934 | 5.7411 | 274.3031 | [5 empty] | 10.1814 | 10.7153 | 11.6546 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 223.0147 |  |  |  |  | 10.2949 | 10.76 | 11.6472 | [7 empty] | 0.2574 | 0.0385 | 0.2603 | 6442.0525 | 0.4444 | 223.3884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 0.2815 | -3.9208 | 3.9309 | 7909.9297 | 5.774 | 275.3404 | [5 empty] | 10.2633 | 10.8016 | 11.7484 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 223.7344 |  |  |  |  | 10.3006 | 10.761 | 11.6484 | [7 empty] | 0.2729 | 0.0365 | 0.2753 | 6440.47 | 0.4729 | 223.3966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 0.2964 | -3.8519 | 3.8633 | 7862.0568 | 5.7717 | 276.8895 | [5 empty] | 10.3456 | 10.8882 | 11.8425 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 224.4529 |  |  |  |  | 10.4691 | 10.9417 | 11.9977 | [7 empty] | 0.1843 | -0.1434 | 0.2336 | 6533.5781 | 0.4628 | 224.8949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 0.3089 | -3.8641 | 3.8764 | 7855.5779 | 5.8 | 277.9154 | [5 empty] | 10.4282 | 10.9751 | 11.9371 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 225.1701 |  |  |  |  | 10.4736 | 10.9492 | 11.9949 | [7 empty] | 0.1814 | -0.1295 | 0.2229 | 6527.8909 | 0.4425 | 224.9565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 0.3203 | -3.8172 | 3.8306 | 7820.6679 | 5.8064 | 279.316 | [5 empty] | 10.5111 | 11.0624 | 12.0321 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 225.886 |  |  |  |  | 10.496 | 11.0372 | 11.9948 | [7 empty] | 0.0332 | 0.0081 | 0.0342 | 6491.2526 | 0.0576 | 225.6794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 0.3354 | -3.9277 | 3.942 | 7844.622 | 5.9598 | 281.5293 | [5 empty] | 10.5944 | 11.1501 | 12.1274 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 226.6007 |  |  |  |  | 10.5758 | 11.1892 | 12.2153 | [7 empty] | -0.2004 | -0.0314 | 0.2029 | 6545.034 | 0.3426 | 226.9183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 0.3331 | -3.9381 | 3.9521 | 7849.8861 | 5.9272 | 281.4693 | [5 empty] | 10.6781 | 11.2381 | 12.2232 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 227.3141 |  |  |  |  | 10.573 | 11.1834 | 12.2162 | [7 empty] | -0.1953 | -0.041 | 0.1996 | 6548.4251 | 0.3295 | 226.8711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 0.3447 | -3.9676 | 3.9825 | 7851.0164 | 5.9672 | 282.4933 | [5 empty] | 10.7621 | 11.3265 | 12.3194 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 228.0263 |  |  |  |  | 10.9022 | 11.4088 | 12.3672 | [7 empty] | 0.2171 | 0.0246 | 0.2185 | 6456.3751 | 0.3738 | 228.6853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 0.341 | -4.0759 | 4.0902 | 7886.3261 | 6.0567 | 283.6327 | [5 empty] | 10.8464 | 11.4153 | 12.4159 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 228.7373 |  |  |  |  | 10.9031 | 11.4088 | 12.3678 | [7 empty] | 0.2197 | 0.0236 | 0.2209 | 6456.3963 | 0.376 | 228.6855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 0.3529 | -4.0914 | 4.1066 | 7880.9624 | 6.0895 | 284.6929 | [5 empty] | 10.9311 | 11.5044 | 12.5128 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 229.4471 |  |  |  |  | 10.9009 | 11.4089 | 12.3613 | [7 empty] | 0.2155 | 0.0322 | 0.2179 | 6453.4469 | 0.3681 | 228.6862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 0.3733 | -4.1333 | 4.1501 | 7880.1657 | 6.1713 | 286.3053 | [5 empty] | 11.0162 | 11.5939 | 12.6102 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 230.1556 |  |  |  |  | 11.1291 | 11.6217 | 12.7357 | [7 empty] | 0.2257 | -0.1444 | 0.268 | 6526.2417 | 0.5201 | 230.3747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 0.3855 | -4.1824 | 4.2002 | 7874.316 | 6.3037 | 288.9093 | [5 empty] | 11.1015 | 11.6838 | 12.7079 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 230.8628 |  |  |  |  | 11.1619 | 11.7256 | 12.7483 | [7 empty] | 0.0676 | -0.0021 | 0.0676 | 6490.6866 | 0.1235 | 231.1901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 0.393 | -4.1907 | 4.2091 | 7866.1718 | 6.3348 | 290.0448 | [5 empty] | 11.1873 | 11.774 | 12.8061 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 231.5689 |  |  |  |  | 11.1595 | 11.7211 | 12.7435 | [7 empty] | 0.0733 | -0.003 | 0.0734 | 6490.1612 | 0.1353 | 231.1553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 0.4041 | -4.2378 | 4.257 | 7874.0033 | 6.3877 | 291.0908 | [5 empty] | 11.2733 | 11.8646 | 12.9046 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 232.2737 |  |  |  |  | 11.3077 | 11.865 | 12.9719 | [7 empty] | 0.0739 | -0.0906 | 0.117 | 6526.3989 | 0.2168 | 232.2765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 0.4117 | -4.2401 | 4.2601 | 7864.3129 | 6.4112 | 292.1419 | [5 empty] | 11.3598 | 11.9556 | 13.0035 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 232.9774 |  |  |  |  | 11.4894 | 12.0265 | 13.1333 | [7 empty] | 0.1687 | -0.0846 | 0.1887 | 6509.5521 | 0.3649 | 233.5231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 0.4281 | -4.2254 | 4.247 | 7846.4748 | 6.4308 | 293.2263 | [5 empty] | 11.4465 | 12.0469 | 13.1028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 233.6798 |  |  |  |  | 11.488 | 12.029 | 13.1333 | [7 empty] | 0.1581 | -0.08 | 0.1772 | 6509.2292 | 0.3409 | 233.5428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 0.4206 | -4.2365 | 4.2573 | 7852.097 | 6.3967 | 293.2075 | [5 empty] | 11.5336 | 12.1386 | 13.2026 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 234.381 |  |  |  |  | 11.6013 | 12.1662 | 13.14 | [7 empty] | 0.1739 | 0.0907 | 0.1961 | 6438.1499 | 0.2659 | 234.5915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 0.4316 | -4.2447 | 4.2666 | 7844.6243 | 6.4253 | 294.242 | [5 empty] | 11.6211 | 12.2306 | 13.3027 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 235.081 |  |  |  |  | 11.6057 | 12.1672 | 13.1425 | [7 empty] | 0.184 | 0.0878 | 0.2039 | 6437.8352 | 0.2843 | 234.5993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 0.4356 | -4.3712 | 4.3928 | 7883.7636 | 6.5275 | 295.3602 | [5 empty] | 11.7089 | 12.323 | 13.4032 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 235.7798 |  |  |  |  | 11.8303 | 12.3461 | 13.527 | [7 empty] | 0.2599 | -0.1507 | 0.3004 | 6522.6856 | 0.5699 | 235.9539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 0.4393 | -4.3892 | 4.4111 | 7880.9501 | 6.5589 | 296.4007 | [5 empty] | 11.7971 | 12.4158 | 13.5041 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 236.4775 |  |  |  |  | 11.8279 | 12.3463 | 13.5187 | [7 empty] | 0.2561 | -0.14 | 0.2919 | 6518.9206 | 0.5549 | 235.9554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 0.4408 | -4.5358 | 4.5571 | 7929.2217 | 6.6646 | 297.3812 | [5 empty] | 11.8856 | 12.509 | 13.6054 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 237.1739 |  |  |  |  | 11.8748 | 12.5015 | 13.5338 | [7 empty] | 0.0193 | 0.0738 | 0.0763 | 6468.0113 | 0.0857 | 237.1183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 0.4493 | -4.5456 | 4.5678 | 7922.3706 | 6.6928 | 298.4114 | [5 empty] | 11.9744 | 12.6025 | 13.7071 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 237.8691 |  |  |  |  | 12.036 | 12.6531 | 13.7819 | [7 empty] | 0.032 | -0.0275 | 0.0422 | 6506.2559 | 0.0839 | 238.2441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 0.4673 | -4.4602 | 4.4846 | 7873.0848 | 6.6955 | 299.9441 | [5 empty] | 12.0636 | 12.6963 | 13.8092 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 238.5632 |  |  |  |  | 12.0404 | 12.655 | 13.7911 | [7 empty] | 0.0362 | -0.0365 | 0.0514 | 6509.226 | 0.098 | 238.2584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 0.4805 | -4.4732 | 4.499 | 7867.2551 | 6.7289 | 300.9733 | [5 empty] | 12.1532 | 12.7906 | 13.9117 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 239.256 |  |  |  |  | 12.1131 | 12.8158 | 13.962 | [7 empty] | -0.2069 | -0.0018 | 0.2069 | 6530.1862 | 0.3533 | 239.4404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 0.5089 | -4.4092 | 4.4385 | 7826.5434 | 6.7506 | 302.4736 | [5 empty] | 12.2431 | 12.8852 | 14.0146 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 239.9477 |  |  |  |  | 12.108 | 12.8183 | 13.9585 | [7 empty] | -0.2268 | 0.0081 | 0.227 | 6529.1155 | 0.3948 | 239.4589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 0.5087 | -4.4285 | 4.4576 | 7824.9708 | 6.7832 | 303.5246 | [5 empty] | 12.3333 | 12.9802 | 14.1179 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 240.6383 |  |  |  |  | 12.4412 | 13.0397 | 14.1916 | [7 empty] | 0.1518 | -0.0293 | 0.1546 | 6490.0218 | 0.2802 | 241.0693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 0.517 | -4.4483 | 4.4782 | 7822.329 | 6.8216 | 304.596 | [5 empty] | 12.4239 | 13.0755 | 14.2216 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 241.3276 |  |  |  |  | 12.4461 | 13.0377 | 14.1967 | [7 empty] | 0.1693 | -0.04 | 0.174 | 6491.7085 | 0.3165 | 241.0547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 0.524 | -4.4646 | 4.4952 | 7819.1002 | 6.8543 | 305.6078 | [5 empty] | 12.5148 | 13.1712 | 14.3257 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 242.0158 |  |  |  |  | 12.6008 | 13.2343 | 14.3953 | [7 empty] | 0.0784 | -0.0108 | 0.0792 | 6493.2408 | 0.1443 | 242.4673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 0.541 | -4.489 | 4.5215 | 7817.0107 | 6.9004 | 306.6865 | [5 empty] | 12.6061 | 13.2673 | 14.4302 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 242.7028 |  |  |  |  | 12.6005 | 13.2311 | 14.3939 | [7 empty] | 0.0858 | -0.0142 | 0.087 | 6493.5109 | 0.1565 | 242.4446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 0.5457 | -4.5103 | 4.5432 | 7815.8367 | 6.9358 | 307.7074 | [5 empty] | 12.6978 | 13.3637 | 14.5351 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 243.3887 |  |  |  |  | 12.7897 | 13.3983 | 14.6199 | [7 empty] | 0.1561 | -0.0746 | 0.173 | 6506.8003 | 0.3207 | 243.6334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 0.5552 | -4.5962 | 4.6296 | 7836.8634 | 7.0138 | 308.7899 | [5 empty] | 12.7898 | 13.4606 | 14.6404 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 244.0734 |  |  |  |  | 12.7903 | 13.4002 | 14.6173 | [7 empty] | 0.1544 | -0.0688 | 0.1691 | 6504.8325 | 0.3139 | 243.6472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 0.5458 | -4.591 | 4.6233 | 7835.6775 | 6.9729 | 308.852 | [5 empty] | 12.8821 | 13.5577 | 14.7461 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 244.757 |  |  |  |  | 12.9556 | 13.6081 | 14.7955 | [7 empty] | 0.0796 | -0.0035 | 0.0796 | 6490.4784 | 0.1385 | 245.1099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 0.5584 | -4.5955 | 4.6293 | 7827.1612 | 7.004 | 309.8964 | [5 empty] | 12.9748 | 13.6553 | 14.8522 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 245.4394 |  |  |  |  | 12.9488 | 13.5987 | 14.7934 | [7 empty] | 0.0821 | -0.0133 | 0.0832 | 6493.7804 | 0.15 | 245.0442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 0.5636 | -4.722 | 4.7555 | 7864.3934 | 7.0943 | 310.823 | [5 empty] | 13.0678 | 13.7532 | 14.9587 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 246.1206 |  |  |  |  | 13.1623 | 13.7789 | 15.0552 | [7 empty] | 0.1773 | -0.1014 | 0.2043 | 6513.8155 | 0.375 | 246.2992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 0.5748 | -4.7532 | 4.7878 | 7865.8921 | 7.1373 | 311.8207 | [5 empty] | 13.1612 | 13.8515 | 15.0656 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 246.8007 |  |  |  |  | 13.1692 | 13.7826 | 15.0598 | [7 empty] | 0.1871 | -0.1033 | 0.2137 | 6513.1736 | 0.3934 | 246.3247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 0.5845 | -4.7755 | 4.8111 | 7860.1609 | 7.2037 | 313.3226 | [5 empty] | 13.2549 | 13.9501 | 15.1729 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 247.4797 |  |  |  |  | 13.3262 | 13.9849 | 15.2412 | [7 empty] | 0.0996 | -0.0476 | 0.1104 | 6504.1958 | 0.2028 | 247.7181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 0.5912 | -4.799 | 4.8352 | 7859.2946 | 7.2417 | 314.3376 | [5 empty] | 13.349 | 14.0491 | 15.2806 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 248.1576 |  |  |  |  | 13.3178 | 13.9764 | 15.2217 | [7 empty] | 0.1033 | -0.0361 | 0.1094 | 6499.4762 | 0.2016 | 247.6602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 0.6142 | -4.8249 | 4.8638 | 7853.8745 | 7.3131 | 315.767 | [5 empty] | 13.4434 | 14.1485 | 15.3887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 248.8343 |  |  |  |  | 13.5111 | 14.1501 | 15.3998 | [7 empty] | 0.1916 | -0.0344 | 0.1947 | 6487.1424 | 0.3395 | 248.8448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 0.6196 | -4.8347 | 4.8742 | 7848.6666 | 7.3418 | 316.7524 | [5 empty] | 13.5382 | 14.2483 | 15.4972 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 249.5099 |  |  |  |  | 13.5172 | 14.1522 | 15.3995 | [7 empty] | 0.2049 | -0.0331 | 0.2075 | 6484.9018 | 0.3633 | 248.8595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 0.6246 | -4.8543 | 4.8943 | 7846.5606 | 7.3786 | 317.7829 | [5 empty] | 13.6334 | 14.3484 | 15.6061 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 250.1843 |  |  |  |  | 13.6829 | 14.361 | 15.588 | [7 empty] | 0.1253 | 0.0211 | 0.127 | 6475.9677 | 0.1951 | 250.2691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 0.636 | -4.8751 | 4.9164 | 7844.6521 | 7.4152 | 318.7477 | [5 empty] | 13.7288 | 14.4489 | 15.7154 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 250.8577 |  |  |  |  | 13.6823 | 14.3631 | 15.585 | [7 empty] | 0.1203 | 0.0277 | 0.1234 | 6474.2397 | 0.1888 | 250.2829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 0.6516 | -4.8865 | 4.9297 | 7839.0841 | 7.4483 | 319.7027 | [5 empty] | 13.8247 | 14.5498 | 15.8251 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 251.5299 |  |  |  |  | 13.8877 | 14.5485 | 15.7764 | [7 empty] | 0.2102 | 0.0281 | 0.2121 | 6462.6458 | 0.3281 | 251.5219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 0.653 | -4.9243 | 4.9674 | 7843.5458 | 7.495 | 320.7527 | [5 empty] | 13.9209 | 14.651 | 15.9352 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 252.201 |  |  |  |  | 13.9537 | 14.6764 | 15.9497 | [7 empty] | 0.0315 | 0.011 | 0.0333 | 6492.011 | 0.0483 | 252.3686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 0.6546 | -4.9306 | 4.9738 | 7845.8554 | 7.4591 | 320.709 | [5 empty] | 14.0174 | 14.7526 | 16.0457 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 252.871 |  |  |  |  | 13.9557 | 14.6783 | 15.9628 | [7 empty] | 0.027 | -0.0009 | 0.027 | 6496.8185 | 0.058 | 252.3816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 0.6706 | -4.9469 | 4.9921 | 7838.028 | 7.5252 | 322.1598 | [5 empty] | 14.1143 | 14.8546 | 16.1566 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 253.5399 |  |  |  |  | 14.1261 | 14.8412 | 16.2201 | [7 empty] | 0.0359 | -0.0929 | 0.0996 | 6528.4054 | 0.1526 | 253.4523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 0.675 | -4.9454 | 4.9913 | 7829.1797 | 7.5501 | 323.1661 | [5 empty] | 14.2115 | 14.9569 | 16.2679 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 254.2077 |  |  |  |  | 14.2637 | 15.0032 | 16.2385 | [7 empty] | 0.0599 | 0.0828 | 0.1021 | 6463.3994 | 0.1035 | 254.5085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 0.705 | -4.9423 | 4.9924 | 7813.108 | 7.6164 | 324.6622 | [5 empty] | 14.3091 | 15.0596 | 16.3796 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 254.8744 |  |  |  |  | 14.2611 | 15.0014 | 16.2409 | [7 empty] | 0.0555 | 0.0783 | 0.096 | 6465.496 | 0.0989 | 254.4968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 0.7081 | -4.9394 | 4.9899 | 7804.0156 | 7.642 | 325.6887 | [5 empty] | 14.4071 | 15.1627 | 16.4917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 255.5399 |  |  |  |  | 14.4193 | 15.161 | 16.4271 | [7 empty] | 0.0684 | 0.0623 | 0.0925 | 6469.6473 | 0.0993 | 255.5294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 0.7334 | -4.9673 | 5.0212 | 7796.6944 | 7.7438 | 327.5042 | [5 empty] | 14.5054 | 15.2661 | 16.6043 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 256.2044 |  |  |  |  | 14.4218 | 15.1645 | 16.4288 | [7 empty] | 0.0668 | 0.0649 | 0.0931 | 6468.9827 | 0.11 | 255.5519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 0.7276 | -4.9959 | 5.0486 | 7799.9737 | 7.7751 | 328.4104 | [5 empty] | 14.604 | 15.3699 | 16.7172 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 256.8678 |  |  |  |  | 14.6127 | 15.3795 | 16.7113 | [7 empty] | 0.0063 | 0.0175 | 0.0186 | 6493.162 | 0.0193 | 256.929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 0.7413 | -5.0202 | 5.0747 | 7799.4591 | 7.8141 | 329.334 | [5 empty] | 14.703 | 15.4741 | 16.8305 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 257.5301 |  |  |  |  | 14.7664 | 15.5344 | 16.9114 | [7 empty] | 0.0108 | -0.0185 | 0.0214 | 6505.018 | 0.0452 | 257.9117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 0.7465 | -5.0395 | 5.0945 | 7795.0573 | 7.8753 | 330.699 | [5 empty] | 14.8023 | 15.5787 | 16.9442 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 258.1914 |  |  |  |  | 14.7725 | 15.5369 | 16.9073 | [7 empty] | 0.0246 | -0.0126 | 0.0276 | 6501.255 | 0.0531 | 257.9272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 0.7679 | -5.0544 | 5.1124 | 7790.4091 | 7.9158 | 331.6605 | [5 empty] | 14.902 | 15.6836 | 17.0584 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 258.8515 |  |  |  |  | 15.0025 | 15.7813 | 17.1753 | [7 empty] | 0.017 | -0.0139 | 0.0219 | 6502.6362 | 0.0605 | 259.4631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 0.7807 | -5.0768 | 5.1365 | 7786.403 | 7.9809 | 332.9973 | [5 empty] | 15.0021 | 15.7889 | 17.1729 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 259.5106 |  |  |  |  | 15.0014 | 15.775 | 17.1722 | [7 empty] | 0.0294 | -0.0197 | 0.0354 | 6503.0842 | 0.0629 | 259.4234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 0.7797 | -5.0816 | 5.1411 | 7787.8458 | 7.9463 | 333.0276 | [5 empty] | 15.1025 | 15.8946 | 17.2878 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 260.1685 |  |  |  |  | 15.1637 | 15.9474 | 17.3673 | [7 empty] | 0.0216 | -0.0271 | 0.0346 | 6506.5207 | 0.0633 | 260.4959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 0.783 | -5.107 | 5.1667 | 7788.9321 | 7.9815 | 333.9417 | [5 empty] | 15.2033 | 16.0006 | 17.4032 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 260.8255 |  |  |  |  | 15.1618 | 15.9499 | 17.3727 | [7 empty] | 0.0084 | -0.0283 | 0.0295 | 6508.5569 | 0.0488 | 260.5116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 0.7914 | -5.2576 | 5.3168 | 7821.3801 | 8.1493 | 335.8923 | [5 empty] | 15.3044 | 16.1071 | 17.5189 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 261.4813 |  |  |  |  | 15.4013 | 16.1946 | 17.649 | [7 empty] | 0.0237 | -0.0412 | 0.0475 | 6510.9486 | 0.0862 | 262.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 0.7968 | -5.4037 | 5.4622 | 7860.6491 | 8.2419 | 336.7483 | [5 empty] | 15.4058 | 16.2138 | 17.635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 262.1361 |  |  |  |  | 15.4005 | 16.1902 | 17.6453 | [7 empty] | 0.0325 | -0.0435 | 0.0543 | 6510.6354 | 0.0907 | 261.9915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 0.7968 | -5.3948 | 5.4533 | 7857.2778 | 8.2037 | 336.818 | [5 empty] | 15.5077 | 16.321 | 17.7516 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 262.7898 |  |  |  |  | 15.5662 | 16.3639 | 17.8386 | [7 empty] | 0.0321 | -0.048 | 0.0578 | 6512.126 | 0.0961 | 263.0508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 0.8141 | -5.4236 | 5.4844 | 7857.6062 | 8.2465 | 337.7238 | [5 empty] | 15.6098 | 16.4285 | 17.8685 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 263.4424 |  |  |  |  | 15.5709 | 16.3669 | 17.8299 | [7 empty] | 0.0429 | -0.0363 | 0.0562 | 6506.9189 | 0.1014 | 263.0687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 0.713 | -5.3369 | 5.3844 | 7831.641 | 8.211 | 339.071 | [5 empty] | 15.7123 | 16.5364 | 17.9859 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 264.094 |  |  |  |  | 15.8153 | 16.6177 | 18.1254 | [7 empty] | 0.0496 | -0.0618 | 0.0793 | 6514.457 | 0.1368 | 264.5824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 0.7388 | -5.3485 | 5.3993 | 7825.682 | 8.2501 | 339.9864 | [5 empty] | 15.8152 | 16.6447 | 18.1037 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 264.7446 |  |  |  |  | 15.8226 | 16.6262 | 18.1365 | [7 empty] | 0.0468 | -0.0633 | 0.0787 | 6515.3039 | 0.1294 | 264.6336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 0.6429 | -5.2841 | 5.3231 | 7807.4898 | 8.2236 | 341.2128 | [5 empty] | 15.9185 | 16.7533 | 18.2218 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 265.3941 |  |  |  |  | 15.8568 | 16.7437 | 18.1583 | [7 empty] | -0.1235 | 0.0729 | 0.1434 | 6490.8102 | 0.2486 | 265.3367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 0.6522 | -5.3122 | 5.3521 | 7808.4748 | 8.2652 | 342.139 | [5 empty] | 16.022 | 16.8624 | 18.3404 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 266.0425 |  |  |  |  | 16.0175 | 16.9081 | 18.3432 | [7 empty] | -0.1132 | 0.0648 | 0.1305 | 6492.2872 | 0.2266 | 266.3137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 0.7775 | -5.3111 | 5.3677 | 7787.2742 | 8.348 | 343.1753 | [5 empty] | 16.126 | 16.9718 | 18.4594 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 266.6899 |  |  |  |  | 16.0195 | 16.9074 | 18.342 | [7 empty] | -0.1055 | 0.0643 | 0.1236 | 6491.5291 | 0.2157 | 266.3097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 0.7874 | -5.3316 | 5.3894 | 7786.0812 | 8.3853 | 344.0853 | [5 empty] | 16.2303 | 17.0815 | 18.5788 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 267.3362 |  |  |  |  | 16.2459 | 17.102 | 18.617 | [7 empty] | -0.0175 | -0.0149 | 0.023 | 6506.9012 | 0.0261 | 267.4567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 0.9002 | -5.3306 | 5.4061 | 7766.0609 | 8.47 | 345.2038 | [5 empty] | 16.3349 | 17.1916 | 18.6986 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 267.9816 |  |  |  |  | 16.2512 | 17.1084 | 18.6157 | [7 empty] | -0.0161 | -0.0063 | 0.0173 | 6503.9423 | 0.0442 | 267.4938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 0.9126 | -5.354 | 5.4312 | 7765.6168 | 8.5092 | 346.101 | [5 empty] | 16.4399 | 17.3022 | 18.8187 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 268.6258 |  |  |  |  | 16.4269 | 17.2994 | 18.82 | [7 empty] | -0.0304 | -0.0008 | 0.0304 | 6503.8157 | 0.0472 | 268.6096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 0.9142 | -5.4834 | 5.5591 | 7797.2974 | 8.5995 | 347.0775 | [5 empty] | 16.5453 | 17.413 | 18.9393 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 269.2691 |  |  |  |  | 16.6148 | 17.4801 | 19.1154 | [7 empty] | -0.0282 | -0.1066 | 0.1103 | 6537.5107 | 0.1148 | 269.6564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 0.923 | -5.4986 | 5.5756 | 7794.5391 | 8.6349 | 347.9934 | [5 empty] | 16.651 | 17.5243 | 19.0604 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 269.9113 |  |  |  |  | 16.6206 | 17.4814 | 19.1212 | [7 empty] | -0.0175 | -0.1126 | 0.1139 | 6538.1788 | 0.123 | 269.6639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 0.9229 | -5.6714 | 5.746 | 7838.7794 | 8.7481 | 349.0179 | [5 empty] | 16.757 | 17.6359 | 19.1818 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 270.5525 |  |  |  |  | 16.8067 | 17.7198 | 19.3329 | [7 empty] | -0.1076 | -0.0503 | 0.1188 | 6528.4191 | 0.1519 | 271.0323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 0.9373 | -5.6813 | 5.7582 | 7833.8413 | 8.7819 | 349.911 | [5 empty] | 16.8635 | 17.7479 | 19.3036 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 271.1926 |  |  |  |  | 16.8108 | 17.7218 | 19.3308 | [7 empty] | -0.0998 | -0.0468 | 0.1102 | 6526.4045 | 0.137 | 271.0434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 0.9464 | -5.6937 | 5.7718 | 7829.4383 | 8.8225 | 350.9137 | [5 empty] | 16.9702 | 17.8603 | 19.4258 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 271.8318 |  |  |  |  | 17.1134 | 17.9559 | 19.6354 | [7 empty] | 0.0973 | -0.1235 | 0.1572 | 6527.8001 | 0.2572 | 272.3733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 0.9464 | -5.6943 | 5.7724 | 7823.4148 | 8.8458 | 351.7972 | [5 empty] | 17.0774 | 17.973 | 19.5484 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 272.4699 |  |  |  |  | 17.1133 | 17.9584 | 19.6436 | [7 empty] | 0.0883 | -0.1281 | 0.1556 | 6530.3141 | 0.2465 | 272.3873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 0.9592 | -5.6963 | 5.7765 | 7816.1898 | 8.8783 | 352.7243 | [5 empty] | 17.1848 | 18.0862 | 19.6715 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 273.107 |  |  |  |  | 17.1201 | 17.9622 | 19.6475 | [7 empty] | 0.0969 | -0.129 | 0.1613 | 6529.5878 | 0.2643 | 272.4087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 0.9696 | -5.6884 | 5.7705 | 7805.8184 | 8.9116 | 353.736 | [5 empty] | 17.2927 | 18.1996 | 19.7949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 273.7431 |  |  |  |  | 17.3718 | 18.2349 | 19.8713 | [7 empty] | 0.1074 | -0.0532 | 0.1199 | 6504.4366 | 0.2031 | 273.9398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 0.8804 | -5.6842 | 5.752 | 7804.5153 | 8.9316 | 355.0888 | [5 empty] | 17.4009 | 18.3135 | 19.9188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 274.3782 |  |  |  |  | 17.4358 | 18.3593 | 20.068 | [7 empty] | -0.0647 | -0.0961 | 0.1159 | 6537.2615 | 0.1089 | 274.6325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 0.8879 | -5.6843 | 5.7532 | 7803.6615 | 8.8963 | 355.1054 | [5 empty] | 17.5094 | 18.4278 | 20.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 275.0123 |  |  |  |  | 17.4319 | 18.3527 | 20.0646 | [7 empty] | -0.0601 | -0.1007 | 0.1172 | 6538.168 | 0.1126 | 274.5958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 0.899 | -5.6986 | 5.7691 | 7800.4133 | 8.9341 | 356.0225 | [5 empty] | 17.6183 | 18.5424 | 20.1677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 275.6453 |  |  |  |  | 17.6163 | 18.5481 | 20.2798 | [7 empty] | -0.0643 | -0.1025 | 0.121 | 6538.967 | 0.111 | 275.677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 0.8219 | -5.7633 | 5.8216 | 7812.8625 | 9.0427 | 358.0639 | [5 empty] | 17.7276 | 18.6574 | 20.2927 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 276.2774 |  |  |  |  | 17.6222 | 18.5548 | 20.2985 | [7 empty] | -0.0705 | -0.1136 | 0.1337 | 6543.1101 | 0.1304 | 275.7139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 0.9272 | -5.8798 | 5.9524 | 7828.5615 | 9.1692 | 359.0599 | [5 empty] | 17.8372 | 18.7727 | 20.4182 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 276.9085 |  |  |  |  | 17.852 | 18.7627 | 20.4877 | [7 empty] | 0.0316 | -0.0873 | 0.0929 | 6523.2753 | 0.1315 | 276.8536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 0.9276 | -5.8948 | 5.9673 | 7826.6942 | 9.2016 | 359.9474 | [5 empty] | 17.9472 | 18.8885 | 20.5441 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 277.5386 |  |  |  |  | 18.033 | 18.9532 | 20.6908 | [7 empty] | 0.0331 | -0.083 | 0.0893 | 6521.6369 | 0.131 | 277.8895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 1.0407 | -6.0052 | 6.0947 | 7839.5919 | 9.3307 | 360.9655 | [5 empty] | 18.0575 | 19.0046 | 20.6704 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 278.1677 |  |  |  |  | 18.0361 | 18.9577 | 20.6852 | [7 empty] | 0.0342 | -0.0722 | 0.0799 | 6518.2088 | 0.1195 | 277.9141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 1.0399 | -6.0029 | 6.0923 | 7839.0694 | 9.2896 | 360.9594 | [5 empty] | 18.1682 | 19.1211 | 20.7971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 278.7957 |  |  |  |  | 18.2406 | 19.1544 | 20.998 | [7 empty] | 0.0397 | -0.1743 | 0.1788 | 6548.6223 | 0.2354 | 278.9749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 1.0569 | -6.0768 | 6.168 | 7845.8231 | 9.4216 | 362.7535 | [5 empty] | 18.2792 | 19.2379 | 20.9242 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 279.4229 |  |  |  |  | 18.2386 | 19.1536 | 20.9944 | [7 empty] | 0.0375 | -0.1712 | 0.1753 | 6547.9207 | 0.2322 | 278.9708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 1.0704 | -6.0788 | 6.1723 | 7839.0815 | 9.4523 | 363.6184 | [5 empty] | 18.3906 | 19.3552 | 21.0517 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 280.049 |  |  |  |  | 18.4406 | 19.4057 | 21.2025 | [7 empty] | -0.0342 | -0.094 | 0.1 | 6532.0371 | 0.0962 | 280.3177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 1.0764 | -6.092 | 6.1864 | 7836.059 | 9.4874 | 364.5114 | [5 empty] | 18.5024 | 19.4728 | 21.1797 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 280.6741 |  |  |  |  | 18.4336 | 19.4051 | 21.2001 | [7 empty] | -0.0504 | -0.0902 | 0.1033 | 6532.6542 | 0.0978 | 280.3145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 1.0813 | -6.1137 | 6.2086 | 7836.0525 | 9.5203 | 365.3283 | [5 empty] | 18.6145 | 19.5908 | 21.308 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 281.2983 |  |  |  |  | 18.6521 | 19.6152 | 21.5229 | [7 empty] | -0.0393 | -0.1871 | 0.1912 | 6560.4537 | 0.1912 | 281.4271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 0.9996 | -6.0426 | 6.1247 | 7816.4714 | 9.5069 | 366.5064 | [5 empty] | 18.727 | 19.7092 | 21.4367 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 281.9215 |  |  |  |  | 18.6494 | 19.6113 | 21.5171 | [7 empty] | -0.036 | -0.186 | 0.1894 | 6559.7659 | 0.1954 | 281.4066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 1.0009 | -6.0603 | 6.1424 | 7815.4103 | 9.5411 | 367.3733 | [5 empty] | 18.8398 | 19.8279 | 21.5659 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 282.5437 |  |  |  |  | 18.823 | 19.8635 | 21.5316 | [7 empty] | -0.1026 | 0.0869 | 0.1345 | 6485.3706 | 0.2204 | 282.7297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 0.9076 | -5.989 | 6.0574 | 7797.8082 | 9.5199 | 368.4684 | [5 empty] | 18.953 | 19.947 | 21.6954 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 283.1649 |  |  |  |  | 18.8225 | 19.8612 | 21.5357 | [7 empty] | -0.1009 | 0.0799 | 0.1287 | 6487.2375 | 0.2143 | 282.7177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 0.9362 | -5.9974 | 6.07 | 7790.9073 | 9.5704 | 369.4545 | [5 empty] | 19.0665 | 20.0665 | 21.8254 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 283.7852 |  |  |  |  | 19.0718 | 20.0839 | 21.7505 | [7 empty] | 0.0088 | 0.0939 | 0.0943 | 6471.614 | 0.101 | 283.8753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 1.0429 | -6.1168 | 6.2051 | 7806.2609 | 9.7 | 370.4774 | [5 empty] | 19.1804 | 20.1864 | 21.9558 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 284.4045 |  |  |  |  | 19.0736 | 20.0937 | 21.7529 | [7 empty] | -0.0073 | 0.1042 | 0.1045 | 6470.3081 | 0.1298 | 283.926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 1.0553 | -6.144 | 6.234 | 7806.8484 | 9.7419 | 371.3263 | [5 empty] | 19.2947 | 20.3066 | 22.0866 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 285.0229 |  |  |  |  | 19.1733 | 20.2575 | 22.0718 | [7 empty] | -0.2091 | -0.0131 | 0.2095 | 6526.1068 | 0.3056 | 284.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 1.1627 | -6.2755 | 6.3823 | 7824.9528 | 9.8808 | 372.3913 | [5 empty] | 19.4093 | 20.4273 | 22.2178 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 285.6403 |  |  |  |  | 19.3698 | 20.4621 | 22.2978 | [7 empty] | -0.2044 | -0.0171 | 0.2051 | 6526.5968 | 0.2955 | 285.8183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 1.1754 | -6.2901 | 6.399 | 7821.9341 | 9.9194 | 373.2619 | [5 empty] | 19.5242 | 20.5483 | 22.3494 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 286.2567 |  |  |  |  | 19.3743 | 20.4675 | 22.2973 | [7 empty] | -0.2032 | -0.0109 | 0.2035 | 6524.6652 | 0.2984 | 285.8454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 1.1781 | -6.3155 | 6.4244 | 7822.6998 | 9.9593 | 374.1366 | [5 empty] | 19.6396 | 20.6696 | 22.4814 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 286.8722 |  |  |  |  | 19.6558 | 20.7102 | 22.6289 | [7 empty] | -0.0987 | -0.0909 | 0.1342 | 6536.7296 | 0.1325 | 287.0775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 1.1881 | -6.3282 | 6.4388 | 7819.2533 | 9.9988 | 375.0362 | [5 empty] | 19.7553 | 20.7914 | 22.6138 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 287.4867 |  |  |  |  | 19.6448 | 20.7015 | 22.623 | [7 empty] | -0.1073 | -0.0935 | 0.1423 | 6538.3925 | 0.1464 | 287.0335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 1.1869 | -6.3137 | 6.4243 | 7815.137 | 9.9567 | 375.0913 | [5 empty] | 19.8713 | 20.9135 | 22.7467 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 288.1003 |  |  |  |  | 19.8156 | 20.9063 | 22.6527 | [7 empty] | -0.0908 | 0.0969 | 0.1328 | 6481.7195 | 0.2102 | 288.0643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 1.1968 | -6.3329 | 6.445 | 7813.5507 | 9.998 | 375.9763 | [5 empty] | 19.9877 | 21.036 | 22.8799 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 288.7129 |  |  |  |  | 20.0201 | 21.1164 | 22.885 | [7 empty] | -0.0793 | 0.0914 | 0.121 | 6482.2025 | 0.1924 | 289.1136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 1.2062 | -6.3491 | 6.4626 | 7811.62 | 10.0329 | 376.7971 | [5 empty] | 20.1045 | 21.1589 | 23.0136 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 289.3246 |  |  |  |  | 20.0193 | 21.1158 | 22.8818 | [7 empty] | -0.0789 | 0.0938 | 0.1226 | 6481.4803 | 0.192 | 289.1103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 1.1183 | -6.4081 | 6.505 | 7827.857 | 10.0762 | 377.9537 | [5 empty] | 20.2216 | 21.2822 | 23.1476 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 289.9354 |  |  |  |  | 20.2388 | 21.3208 | 23.2103 | [7 empty] | -0.0577 | -0.0133 | 0.0592 | 6509.7266 | 0.0806 | 290.1261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 1.0213 | -6.4802 | 6.5602 | 7842.0669 | 10.1986 | 380.0498 | [5 empty] | 20.3391 | 21.4058 | 23.2821 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 290.5452 |  |  |  |  | 20.2441 | 21.3191 | 23.2173 | [7 empty] | -0.0437 | -0.0237 | 0.0497 | 6511.2292 | 0.0665 | 290.118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 1.0299 | -6.4732 | 6.5546 | 7838.8897 | 10.165 | 380.1319 | [5 empty] | 20.4569 | 21.5298 | 23.417 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 291.154 |  |  |  |  | 20.3226 | 21.4736 | 23.4537 | [7 empty] | -0.2432 | -0.0663 | 0.252 | 6543.8709 | 0.3282 | 290.8781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 1.0223 | -6.4801 | 6.5602 | 7835.4252 | 10.1986 | 381.0428 | [5 empty] | 20.5751 | 21.6542 | 23.5523 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 291.762 |  |  |  |  | 20.6783 | 21.7505 | 23.8096 | [7 empty] | -0.0305 | -0.1453 | 0.1485 | 6544.0835 | 0.1497 | 292.2308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 1.0261 | -6.4757 | 6.5565 | 7827.9723 | 10.2328 | 381.9635 | [5 empty] | 20.6936 | 21.779 | 23.688 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 292.369 |  |  |  |  | 20.6833 | 21.755 | 23.8062 | [7 empty] | -0.0252 | -0.138 | 0.1403 | 6541.4614 | 0.1391 | 292.2523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 1.0587 | -6.4748 | 6.5608 | 7819.2529 | 10.2735 | 382.8182 | [5 empty] | 20.8126 | 21.9041 | 23.8241 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 292.9751 |  |  |  |  | 20.8418 | 22.0042 | 23.8163 | [7 empty] | -0.1193 | 0.1284 | 0.1753 | 6476.4244 | 0.2761 | 293.4576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 1.0492 | -6.5066 | 6.5906 | 7822.4959 | 10.3166 | 383.7211 | [5 empty] | 20.9318 | 22.0297 | 23.9606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 293.5802 |  |  |  |  | 20.8397 | 22.0034 | 23.8256 | [7 empty] | -0.1266 | 0.1194 | 0.174 | 6479.6416 | 0.2749 | 293.4538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 1.0753 | -6.5227 | 6.6107 | 7818.4989 | 10.366 | 384.622 | [5 empty] | 21.0515 | 22.1556 | 24.0976 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 294.1845 |  |  |  |  | 21.1343 | 22.2511 | 24.4882 | [7 empty] | -0.1311 | -0.2612 | 0.2923 | 6586.349 | 0.2579 | 294.6411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 1.0764 | -6.5531 | 6.6409 | 7820.4329 | 10.4124 | 385.5209 | [5 empty] | 21.1715 | 22.2819 | 24.2349 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 294.7878 |  |  |  |  | 21.1419 | 22.2616 | 24.4964 | [7 empty] | -0.1356 | -0.2575 | 0.291 | 6585.7452 | 0.2535 | 294.6909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 1.0853 | -6.5695 | 6.6586 | 7818.7842 | 10.447 | 386.3094 | [5 empty] | 21.2918 | 22.4085 | 24.3727 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 295.3902 |  |  |  |  | 21.1518 | 22.2642 | 24.4945 | [7 empty] | -0.1153 | -0.2554 | 0.2802 | 6583.0593 | 0.253 | 294.7035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 1.1015 | -6.6007 | 6.692 | 7818.9835 | 10.5066 | 387.2944 | [5 empty] | 21.4125 | 22.5356 | 24.5109 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 295.9916 |  |  |  |  | 21.4803 | 22.5914 | 24.7304 | [7 empty] | -0.0249 | -0.1497 | 0.1517 | 6543.7475 | 0.1517 | 296.2553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 1.1065 | -6.6024 | 6.6945 | 7819.2538 | 10.4645 | 387.2487 | [5 empty] | 21.5336 | 22.663 | 24.6495 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 296.5922 |  |  |  |  | 21.4949 | 22.6056 | 24.7478 | [7 empty] | -0.0228 | -0.1518 | 0.1535 | 6544.1216 | 0.1549 | 296.3221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 1.0993 | -6.6002 | 6.6911 | 7813.8578 | 10.4932 | 388.1173 | [5 empty] | 21.655 | 22.7908 | 24.7885 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 297.1919 |  |  |  |  | 21.54 | 22.7511 | 24.7549 | [7 empty] | -0.1946 | 0.0147 | 0.1952 | 6515.3014 | 0.2906 | 297.0057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 1.1219 | -6.7608 | 6.8533 | 7846.3168 | 10.6025 | 389.0572 | [5 empty] | 21.7768 | 22.919 | 24.9279 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 297.7906 |  |  |  |  | 21.8165 | 22.9993 | 24.9974 | [7 empty] | -0.0832 | 0.0273 | 0.0876 | 6500.7969 | 0.1412 | 298.1645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 1.1202 | -6.7767 | 6.8687 | 7844.8201 | 10.6415 | 389.9364 | [5 empty] | 21.899 | 23.0475 | 25.0677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 298.3885 |  |  |  |  | 21.808 | 22.9962 | 24.9959 | [7 empty] | -0.0976 | 0.0273 | 0.1013 | 6502.2074 | 0.1594 | 298.1501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 1.11 | -6.9406 | 7.0288 | 7881.4527 | 10.7341 | 390.7971 | [5 empty] | 22.0215 | 23.1765 | 25.208 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 298.9854 |  |  |  |  | 22.0523 | 23.225 | 25.3696 | [7 empty] | -0.079 | -0.0938 | 0.1226 | 6533.1739 | 0.1114 | 299.2094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 1.1104 | -6.949 | 7.0372 | 7877.4121 | 10.7754 | 391.7259 | [5 empty] | 22.1443 | 23.3058 | 25.3486 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 299.5814 |  |  |  |  | 22.0485 | 23.2245 | 25.3654 | [7 empty] | -0.0857 | -0.0895 | 0.1239 | 6532.676 | 0.1184 | 299.207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 1.1195 | -6.957 | 7.0465 | 7873.2259 | 10.8105 | 392.5455 | [5 empty] | 22.2676 | 23.4355 | 25.4897 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 300.1766 |  |  |  |  | 22.1389 | 23.398 | 25.6106 | [7 empty] | -0.2885 | -0.1177 | 0.3116 | 6560.2022 | 0.3693 | 300.0049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 1.1439 | -6.9806 | 7.0737 | 7865.5625 | 10.9368 | 394.295 | [5 empty] | 22.3912 | 23.5655 | 25.6312 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 300.7708 |  |  |  |  | 22.4442 | 23.6587 | 25.9879 | [7 empty] | -0.1826 | -0.2184 | 0.2847 | 6576.7455 | 0.2551 | 301.1947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 1.1714 | -7.0059 | 7.1031 | 7864.0166 | 10.9866 | 395.1275 | [5 empty] | 22.5151 | 23.696 | 25.773 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 301.3642 |  |  |  |  | 22.4482 | 23.666 | 25.9836 | [7 empty] | -0.1852 | -0.2065 | 0.2774 | 6573.7396 | 0.2499 | 301.228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 1.1528 | -6.9866 | 7.0811 | 7855.4285 | 11.0056 | 395.9777 | [5 empty] | 22.6394 | 23.8268 | 25.9153 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 301.9566 |  |  |  |  | 22.495 | 23.8279 | 25.9982 | [7 empty] | -0.383 | -0.0298 | 0.3842 | 6545.1144 | 0.5313 | 301.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 1.1603 | -7.0037 | 7.0991 | 7853.4606 | 11.0488 | 396.8423 | [5 empty] | 22.7641 | 23.9581 | 26.0581 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 302.5482 |  |  |  |  | 22.5064 | 23.8399 | 26.0028 | [7 empty] | -0.3798 | -0.0221 | 0.3805 | 6542.7439 | 0.5323 | 302.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 1.1756 | -7.0072 | 7.1051 | 7846.945 | 11.0974 | 397.7944 | [5 empty] | 22.8892 | 24.0896 | 26.2012 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 303.1389 |  |  |  |  | 23.1152 | 24.2336 | 26.2684 | [7 empty] | 0.2482 | 0.053 | 0.2537 | 6462.5031 | 0.3331 | 303.7822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 1.212 | -7.0317 | 7.1354 | 7844.1715 | 11.1558 | 398.6826 | [5 empty] | 23.0146 | 24.2216 | 26.3447 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 303.7287 |  |  |  |  | 23.1205 | 24.2428 | 26.2727 | [7 empty] | 0.2422 | 0.059 | 0.2493 | 6461.4984 | 0.3182 | 303.8229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 1.2076 | -7.0278 | 7.1308 | 7843.7136 | 11.1099 | 398.6616 | [5 empty] | 23.1403 | 24.354 | 26.4887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 304.3176 |  |  |  |  | 23.2186 | 24.3979 | 26.6399 | [7 empty] | 0.049 | -0.1024 | 0.1136 | 6522.2621 | 0.1581 | 304.5123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 1.2342 | -7.0796 | 7.1864 | 7843.6298 | 11.2425 | 400.3105 | [5 empty] | 23.2664 | 24.4867 | 26.6331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 304.9056 |  |  |  |  | 23.2241 | 24.3959 | 26.64 | [7 empty] | 0.0658 | -0.1066 | 0.1252 | 6521.742 | 0.1838 | 304.5037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 1.2362 | -7.1058 | 7.2126 | 7844.1942 | 11.291 | 401.2033 | [5 empty] | 23.3929 | 24.6198 | 26.7778 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 305.4928 |  |  |  |  | 23.4592 | 24.63 | 26.9127 | [7 empty] | 0.0891 | -0.1258 | 0.1542 | 6524.4506 | 0.2263 | 305.5374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 1.2417 | -7.1126 | 7.2202 | 7840.4975 | 11.3235 | 401.9819 | [5 empty] | 23.5198 | 24.7533 | 26.923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 306.0791 |  |  |  |  | 23.4395 | 24.6121 | 26.8931 | [7 empty] | 0.0826 | -0.1249 | 0.1498 | 6524.8602 | 0.224 | 305.4587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 1.3427 | -7.2294 | 7.3531 | 7853.5714 | 11.4495 | 402.9921 | [5 empty] | 23.647 | 24.8872 | 27.0687 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 306.6645 |  |  |  |  | 23.9954 | 25.0561 | 27.3191 | [7 empty] | 0.4203 | -0.1133 | 0.4353 | 6489.8244 | 0.6586 | 307.3993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 1.371 | -7.2661 | 7.3944 | 7854.7505 | 11.5054 | 403.8199 | [5 empty] | 23.7745 | 25.0215 | 27.2147 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 307.2491 |  |  |  |  | 23.9881 | 25.0508 | 27.3 | [7 empty] | 0.42 | -0.101 | 0.432 | 6486.6868 | 0.6474 | 307.3764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 1.4763 | -7.3998 | 7.5456 | 7871.6348 | 11.6357 | 404.7871 | [5 empty] | 23.9025 | 25.1561 | 27.3611 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 307.8327 |  |  |  |  | 23.9917 | 25.0548 | 27.3153 | [7 empty] | 0.4154 | -0.1105 | 0.4298 | 6489.5717 | 0.6482 | 307.3937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 1.4882 | -7.4222 | 7.5699 | 7870.6009 | 11.6825 | 405.6313 | [5 empty] | 24.0308 | 25.2911 | 27.508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 308.4156 |  |  |  |  | 24.0825 | 25.2214 | 27.5774 | [7 empty] | 0.2249 | -0.161 | 0.2765 | 6520.4796 | 0.4281 | 308.1151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 1.3737 | -7.3421 | 7.4695 | 7853.7404 | 11.6817 | 406.8304 | [5 empty] | 24.1594 | 25.4265 | 27.6552 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 308.9975 |  |  |  |  | 24.3211 | 25.5235 | 27.8644 | [7 empty] | 0.1254 | -0.1102 | 0.1669 | 6516.5573 | 0.2581 | 309.4128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 1.4 | -7.3673 | 7.4991 | 7852.2891 | 11.7342 | 407.665 | [5 empty] | 24.2884 | 25.5623 | 27.8029 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 309.5786 |  |  |  |  | 24.3193 | 25.5172 | 27.8619 | [7 empty] | 0.1335 | -0.1151 | 0.1762 | 6517.0671 | 0.2707 | 309.386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 1.3122 | -7.2984 | 7.4154 | 7836.911 | 11.7367 | 408.7294 | [5 empty] | 24.4178 | 25.6985 | 27.951 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 310.1588 |  |  |  |  | 24.3272 | 25.5221 | 27.8676 | [7 empty] | 0.141 | -0.1164 | 0.1828 | 6516.701 | 0.2883 | 309.4068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 1.342 | -7.3258 | 7.4477 | 7835.5083 | 11.795 | 409.5992 | [5 empty] | 24.5475 | 25.835 | 28.0996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 310.7382 |  |  |  |  | 24.6063 | 25.7776 | 28.0792 | [7 empty] | 0.2497 | -0.0691 | 0.2591 | 6494.4982 | 0.3913 | 310.4948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 1.3333 | -7.3285 | 7.4487 | 7831.2834 | 11.8366 | 410.5165 | [5 empty] | 24.6777 | 25.9719 | 28.2485 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 311.3168 |  |  |  |  | 24.7966 | 26.0051 | 28.1088 | [7 empty] | 0.2681 | 0.1264 | 0.2964 | 6443.7904 | 0.3309 | 311.4563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 1.3185 | -7.315 | 7.4328 | 7828.9898 | 11.7913 | 410.5798 | [5 empty] | 24.8081 | 26.1093 | 28.3978 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 311.8944 |  |  |  |  | 24.7942 | 26.0014 | 28.0999 | [7 empty] | 0.2725 | 0.1303 | 0.3021 | 6442.409 | 0.338 | 311.441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 1.3279 | -7.3429 | 7.462 | 7830.0638 | 11.8336 | 411.3415 | [5 empty] | 24.939 | 26.2469 | 28.5476 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 312.4713 |  |  |  |  | 25.1368 | 26.2839 | 28.645 | [7 empty] | 0.3566 | -0.0955 | 0.3691 | 6491.4443 | 0.5514 | 312.6258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 1.4491 | -7.4928 | 7.6316 | 7846.1307 | 12.0158 | 412.7502 | [5 empty] | 25.0701 | 26.385 | 28.6978 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 313.0472 |  |  |  |  | 25.1393 | 26.285 | 28.652 | [7 empty] | 0.3579 | -0.1009 | 0.3718 | 6492.6953 | 0.5577 | 312.6303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 1.4553 | -7.5029 | 7.6427 | 7842.7952 | 12.0592 | 413.5982 | [5 empty] | 25.2017 | 26.5235 | 28.8484 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 313.6224 |  |  |  |  | 25.1832 | 26.4383 | 28.6573 | [7 empty] | 0.1801 | 0.0664 | 0.192 | 6467.0976 | 0.2278 | 313.2687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 1.4532 | -7.5067 | 7.6461 | 7844.1257 | 12.0141 | 413.5518 | [5 empty] | 25.3336 | 26.6623 | 28.9994 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 314.1967 |  |  |  |  | 25.29 | 26.6135 | 29.0462 | [7 empty] | -0.0297 | -0.0859 | 0.0908 | 6524.2091 | 0.0813 | 313.9952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 1.5579 | -7.6176 | 7.7753 | 7857.3727 | 12.1024 | 414.1532 | [5 empty] | 25.4659 | 26.8015 | 29.1508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 314.7701 |  |  |  |  | 25.2991 | 26.6249 | 29.0566 | [7 empty] | -0.0329 | -0.0838 | 0.09 | 6523.9834 | 0.1001 | 314.042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 1.5705 | -7.6419 | 7.8016 | 7856.9364 | 12.1495 | 414.9637 | [5 empty] | 25.5986 | 26.9411 | 29.3026 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 315.3427 |  |  |  |  | 25.5598 | 26.9477 | 29.3425 | [7 empty] | -0.115 | -0.0151 | 0.1159 | 6514.1168 | 0.1533 | 315.3694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 1.5823 | -7.6721 | 7.8336 | 7857.653 | 12.2027 | 415.8175 | [5 empty] | 25.7316 | 27.0811 | 29.4549 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 315.9145 |  |  |  |  | 25.5569 | 26.9463 | 29.3306 | [7 empty] | -0.1148 | -0.0059 | 0.1149 | 6511.8056 | 0.1645 | 315.3638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 1.5883 | -7.6592 | 7.8221 | 7854.0845 | 12.1609 | 415.8389 | [5 empty] | 25.8649 | 27.2215 | 29.6076 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 316.4855 |  |  |  |  | 26.086 | 27.3103 | 29.7415 | [7 empty] | 0.2983 | -0.0698 | 0.3063 | 6490.5265 | 0.453 | 316.8455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 1.5981 | -7.7158 | 7.8796 | 7855.8508 | 12.302 | 417.5322 | [5 empty] | 25.9987 | 27.3623 | 29.7606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 317.0556 |  |  |  |  | 26.0782 | 27.3039 | 29.7294 | [7 empty] | 0.2963 | -0.0651 | 0.3034 | 6489.5395 | 0.4468 | 316.8194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 1.602 | -7.7068 | 7.8716 | 7853.4785 | 12.2592 | 417.5355 | [5 empty] | 26.1328 | 27.5034 | 29.9142 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 317.6249 |  |  |  |  | 26.0942 | 27.3199 | 29.7476 | [7 empty] | 0.2978 | -0.066 | 0.305 | 6489.6216 | 0.4534 | 316.8842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 1.6001 | -7.7401 | 7.9038 | 7855.8955 | 12.3109 | 418.402 | [5 empty] | 26.2672 | 27.6449 | 30.0681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 318.1933 |  |  |  |  | 26.2173 | 27.5839 | 30.0332 | [7 empty] | 0.0069 | -0.0286 | 0.0295 | 6506.3965 | 0.0419 | 317.9488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 1.5119 | -7.7949 | 7.9401 | 7866.19 | 12.403 | 419.9002 | [5 empty] | 26.4021 | 27.7868 | 30.2224 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 318.761 |  |  |  |  | 26.4443 | 27.8232 | 30.3073 | [7 empty] | 0.0013 | -0.0399 | 0.04 | 6509.6252 | 0.0448 | 318.9063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 1.3932 | -7.8282 | 7.9512 | 7878.1041 | 12.4155 | 420.7292 | [5 empty] | 26.5373 | 27.9291 | 30.3772 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 319.3278 |  |  |  |  | 26.4617 | 27.8394 | 30.3268 | [7 empty] | 0.0052 | -0.0421 | 0.0424 | 6509.8003 | 0.0576 | 318.9709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 1.4057 | -7.83 | 7.9552 | 7871.7162 | 12.4696 | 421.6729 | [5 empty] | 26.6728 | 28.0718 | 30.5323 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 319.8938 |  |  |  |  | 26.7641 | 28.1042 | 30.5982 | [7 empty] | 0.1253 | -0.0422 | 0.1322 | 6499.1925 | 0.1987 | 320.0224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 1.4008 | -7.8443 | 7.9684 | 7870.2444 | 12.5117 | 422.4992 | [5 empty] | 26.8087 | 28.2148 | 30.6879 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 320.459 |  |  |  |  | 26.7634 | 28.1 | 30.6029 | [7 empty] | 0.1294 | -0.0508 | 0.1391 | 6500.9184 | 0.2136 | 320.0055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 1.3869 | -7.8473 | 7.9689 | 7866.6982 | 12.552 | 423.3727 | [5 empty] | 26.945 | 28.3582 | 30.8439 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 321.0233 |  |  |  |  | 26.9452 | 28.3086 | 30.6045 | [7 empty] | 0.1714 | 0.1409 | 0.2219 | 6451.2791 | 0.2089 | 320.8281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 1.4422 | -7.8799 | 8.0108 | 7859.319 | 12.7052 | 425.0703 | [5 empty] | 27.0817 | 28.5021 | 31.0004 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 321.5869 |  |  |  |  | 26.9499 | 28.3153 | 30.6067 | [7 empty] | 0.1693 | 0.1456 | 0.2233 | 6450.3528 | 0.2167 | 320.8547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 1.4441 | -7.9039 | 8.0347 | 7859.1583 | 12.7595 | 425.9544 | [5 empty] | 27.2187 | 28.6463 | 31.1572 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 322.1496 |  |  |  |  | 27.3114 | 28.5994 | 31.1594 | [7 empty] | 0.2878 | -0.0816 | 0.2992 | 6494.4874 | 0.4413 | 321.9671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 1.4595 | -7.9157 | 8.0491 | 7855.7597 | 12.8057 | 426.7549 | [5 empty] | 27.3561 | 28.7909 | 31.3145 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 322.7115 |  |  |  |  | 27.5598 | 28.8397 | 31.4617 | [7 empty] | 0.3173 | -0.1205 | 0.3394 | 6501.2508 | 0.5052 | 322.9007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 1.4565 | -7.952 | 8.0843 | 7859.1198 | 12.8553 | 427.5595 | [5 empty] | 27.4938 | 28.9358 | 31.4722 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 323.2727 |  |  |  |  | 27.5602 | 28.8404 | 31.4596 | [7 empty] | 0.3175 | -0.118 | 0.3387 | 6500.6295 | 0.5045 | 322.9036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 1.4661 | -7.9687 | 8.1025 | 7857.5334 | 12.8972 | 428.3134 | [5 empty] | 27.6319 | 29.0812 | 31.6303 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 323.833 |  |  |  |  | 27.8186 | 29.1627 | 31.7657 | [7 empty] | 0.2255 | -0.0681 | 0.2356 | 6496.7079 | 0.3488 | 324.1463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 1.4683 | -7.9616 | 8.0959 | 7855.5414 | 12.8581 | 428.3592 | [5 empty] | 27.7704 | 29.2269 | 31.7888 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 324.3925 |  |  |  |  | 27.8188 | 29.1629 | 31.7597 | [7 empty] | 0.2278 | -0.063 | 0.2363 | 6495.3102 | 0.348 | 324.1468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 1.4569 | -8.0003 | 8.1319 | 7859.5785 | 12.9141 | 429.2408 | [5 empty] | 27.9093 | 29.373 | 31.9477 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 324.9512 |  |  |  |  | 27.9961 | 29.3762 | 31.7739 | [7 empty] | 0.2465 | 0.1218 | 0.2749 | 6450.3308 | 0.2954 | 324.9631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 1.4518 | -8.0348 | 8.1649 | 7862.4214 | 12.9674 | 430.0877 | [5 empty] | 28.0485 | 29.5196 | 32.107 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 325.5091 |  |  |  |  | 27.9876 | 29.3646 | 31.7625 | [7 empty] | 0.2516 | 0.1202 | 0.2789 | 6450.2703 | 0.3068 | 324.9189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 1.4783 | -8.0521 | 8.1867 | 7859.2301 | 13.0223 | 430.9113 | [5 empty] | 28.188 | 29.6664 | 32.2668 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 326.0662 |  |  |  |  | 28.3159 | 29.7253 | 32.3653 | [7 empty] | 0.1461 | -0.0474 | 0.1536 | 6498.6629 | 0.228 | 326.2889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 1.476 | -8.0674 | 8.2013 | 7858.2963 | 13.0598 | 431.652 | [5 empty] | 28.328 | 29.8137 | 32.427 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 326.6225 |  |  |  |  | 28.3073 | 29.7172 | 32.3665 | [7 empty] | 0.1408 | -0.0554 | 0.1513 | 6500.9931 | 0.2279 | 326.258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 1.5094 | -8.0856 | 8.2253 | 7854.8599 | 13.1168 | 432.4672 | [5 empty] | 28.4683 | 29.9614 | 32.5876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 327.1781 |  |  |  |  | 28.3423 | 29.8598 | 32.3703 | [7 empty] | -0.0279 | 0.0945 | 0.0985 | 6480.2851 | 0.1258 | 326.796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 1.505 | -8.0988 | 8.2375 | 7853.311 | 13.1593 | 433.2646 | [5 empty] | 28.609 | 30.1094 | 32.7486 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 327.7328 |  |  |  |  | 28.6221 | 30.1497 | 32.7763 | [7 empty] | -0.0493 | 0.0198 | 0.0532 | 6499.571 | 0.0805 | 327.8834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 1.5339 | -8.1105 | 8.2542 | 7853.7269 | 13.1276 | 433.2466 | [5 empty] | 28.75 | 30.2579 | 32.9101 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 328.2867 |  |  |  |  | 28.6189 | 30.142 | 32.7823 | [7 empty] | -0.0452 | 0.007 | 0.0457 | 6502.1938 | 0.0763 | 327.8545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 1.5237 | -8.1241 | 8.2658 | 7852.6869 | 13.1695 | 434.0511 | [5 empty] | 28.8914 | 30.4067 | 33.0719 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 328.8399 |  |  |  |  | 28.9308 | 30.4172 | 33.0657 | [7 empty] | 0.0699 | 0.0063 | 0.0702 | 6492.645 | 0.0921 | 328.879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 1.5293 | -8.1547 | 8.2968 | 7848.6289 | 13.3177 | 435.7814 | [5 empty] | 29.0332 | 30.5559 | 33.2342 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 329.3923 |  |  |  |  | 28.9235 | 30.4077 | 33.0615 | [7 empty] | 0.0717 | 0.0009 | 0.0717 | 6493.7549 | 0.1092 | 328.8435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 1.5585 | -8.179 | 8.3262 | 7847.1681 | 13.3708 | 436.541 | [5 empty] | 29.1753 | 30.7055 | 33.3969 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 329.9439 |  |  |  |  | 29.1142 | 30.6412 | 33.0784 | [7 empty] | 0.0842 | 0.1992 | 0.2163 | 6447.2594 | 0.1802 | 329.7071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 1.5539 | -8.1907 | 8.3368 | 7844.7846 | 13.4244 | 437.4359 | [5 empty] | 29.3178 | 30.8555 | 33.5601 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 330.4947 |  |  |  |  | 29.1248 | 30.6537 | 33.0903 | [7 empty] | 0.0819 | 0.2009 | 0.2169 | 6447.09 | 0.1923 | 329.7531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 1.512 | -8.1902 | 8.3286 | 7847.9725 | 13.3666 | 437.4068 | [5 empty] | 29.4607 | 31.0058 | 33.7236 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 331.0447 |  |  |  |  | 29.5159 | 30.9537 | 33.7827 | [7 empty] | 0.1866 | -0.1199 | 0.2218 | 6512.0163 | 0.3299 | 330.8544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 1.5255 | -8.2093 | 8.3498 | 7846.2255 | 13.4202 | 438.2268 | [5 empty] | 29.6039 | 31.1566 | 33.8876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 331.594 |  |  |  |  | 29.5054 | 30.9451 | 33.7665 | [7 empty] | 0.184 | -0.1139 | 0.2164 | 6510.8404 | 0.3292 | 330.8229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 1.553 | -8.2218 | 8.3671 | 7841.8101 | 13.4808 | 439.0909 | [5 empty] | 29.7475 | 31.3077 | 34.0519 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 332.1425 |  |  |  |  | 29.738 | 31.2828 | 33.8233 | [7 empty] | 0.0979 | 0.1562 | 0.1843 | 6456.4257 | 0.1496 | 332.0522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 1.5689 | -8.2753 | 8.4227 | 7842.5828 | 13.6296 | 440.6928 | [5 empty] | 29.8915 | 31.4592 | 34.2167 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 332.6902 |  |  |  |  | 29.7501 | 31.2974 | 33.8311 | [7 empty] | 0.0968 | 0.163 | 0.1896 | 6454.9906 | 0.1625 | 332.105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 1.574 | -8.3009 | 8.4488 | 7842.8188 | 13.6837 | 441.5097 | [5 empty] | 30.0358 | 31.6111 | 34.382 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 333.2371 |  |  |  |  | 30.0188 | 31.5578 | 34.246 | [7 empty] | 0.098 | 0.0526 | 0.1112 | 6479.9837 | 0.1171 | 333.0452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 1.5723 | -8.2989 | 8.4465 | 7842.495 | 13.6405 | 441.5145 | [5 empty] | 30.1805 | 31.7634 | 34.5476 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 333.7833 |  |  |  |  | 30.0229 | 31.5603 | 34.2438 | [7 empty] | 0.1034 | 0.0561 | 0.1176 | 6478.7584 | 0.1392 | 333.0542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 1.5572 | -8.4594 | 8.6015 | 7874.525 | 13.6884 | 441.9283 | [5 empty] | 30.3256 | 31.9161 | 34.7137 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 334.3287 |  |  |  |  | 30.2874 | 31.8989 | 34.5372 | [7 empty] | 0.006 | 0.1297 | 0.1299 | 6470.2833 | 0.1286 | 334.2673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 1.5657 | -8.4822 | 8.6255 | 7873.5103 | 13.7489 | 442.802 | [5 empty] | 30.471 | 32.0692 | 34.8801 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 334.8733 |  |  |  |  | 30.2916 | 31.9009 | 34.5493 | [7 empty] | 0.0076 | 0.1214 | 0.1216 | 6472.0372 | 0.1312 | 334.2745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 1.5737 | -8.6135 | 8.7561 | 7897.603 | 13.7974 | 443.2444 | [5 empty] | 30.6168 | 32.2226 | 35.047 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 335.4172 |  |  |  |  | 30.5593 | 32.1681 | 34.9771 | [7 empty] | -0.0086 | 0.0098 | 0.013 | 6498.4942 | 0.0258 | 335.2242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 1.5693 | -8.6434 | 8.7847 | 7899.0076 | 13.8549 | 444.1017 | [5 empty] | 30.763 | 32.3764 | 35.2144 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 335.9603 |  |  |  |  | 30.6806 | 32.3791 | 35.2954 | [7 empty] | -0.2049 | -0.0389 | 0.2085 | 6525.494 | 0.2576 | 335.9697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 1.5773 | -8.6593 | 8.8018 | 7897.051 | 13.904 | 444.8851 | [5 empty] | 30.9095 | 32.5307 | 35.3821 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 336.5027 |  |  |  |  | 30.6813 | 32.3807 | 35.3156 | [7 empty] | -0.2127 | -0.0531 | 0.2192 | 6529.3474 | 0.2674 | 335.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 1.5638 | -8.6671 | 8.8071 | 7894.8552 | 13.9474 | 445.6928 | [5 empty] | 31.0564 | 32.6853 | 35.5503 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 337.0443 |  |  |  |  | 30.9466 | 32.6436 | 35.6016 | [7 empty] | -0.1793 | -0.0569 | 0.1881 | 6527.3488 | 0.2182 | 336.8986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 1.5608 | -8.7053 | 8.8441 | 7898.2185 | 14.0022 | 446.4877 | [5 empty] | 31.2037 | 32.8403 | 35.7188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 337.5851 |  |  |  |  | 31.1364 | 32.8828 | 35.6125 | [7 empty] | -0.1759 | 0.1461 | 0.2286 | 6481.7649 | 0.3328 | 337.7331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 1.5791 | -8.7414 | 8.8829 | 7899.3343 | 14.0671 | 447.3255 | [5 empty] | 31.3513 | 32.9957 | 35.8879 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 338.1252 |  |  |  |  | 31.1413 | 32.8939 | 35.6206 | [7 empty] | -0.1864 | 0.1506 | 0.2396 | 6481.6019 | 0.3504 | 337.7716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 1.5995 | -8.6243 | 8.7713 | 7868.9172 | 14.0871 | 448.1752 | [5 empty] | 31.4994 | 33.1514 | 36.0573 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 338.6645 |  |  |  |  | 31.4142 | 33.1745 | 35.9316 | [7 empty] | -0.1745 | 0.1439 | 0.2262 | 6482.2088 | 0.3286 | 338.7442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 1.6144 | -8.6211 | 8.771 | 7867.0824 | 14.0499 | 448.196 | [5 empty] | 31.6477 | 33.3076 | 36.2271 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 339.2031 |  |  |  |  | 31.4047 | 33.1617 | 35.9549 | [7 empty] | -0.181 | 0.1145 | 0.2142 | 6489.2204 | 0.3176 | 338.7001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 1.6582 | -8.5269 | 8.6866 | 7836.0796 | 14.162 | 449.7491 | [5 empty] | 31.7965 | 33.4641 | 36.3974 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 339.741 |  |  |  |  | 31.6682 | 33.4346 | 36.2427 | [7 empty] | -0.1686 | 0.1199 | 0.2069 | 6487.0865 | 0.3024 | 339.6395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 1.6286 | -8.5489 | 8.7026 | 7837.9816 | 14.2089 | 450.5697 | [5 empty] | 31.9456 | 33.6211 | 36.5681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 340.2781 |  |  |  |  | 31.6667 | 33.4288 | 36.2357 | [7 empty] | -0.16 | 0.1194 | 0.1997 | 6486.5056 | 0.2977 | 339.6197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 1.5045 | -8.5841 | 8.7149 | 7849.487 | 14.2294 | 451.3452 | [5 empty] | 32.0951 | 33.7784 | 36.7392 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 340.8144 |  |  |  |  | 31.9369 | 33.7052 | 36.5589 | [7 empty] | -0.151 | 0.0997 | 0.1809 | 6490.1605 | 0.2656 | 340.565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 1.5087 | -8.6185 | 8.7495 | 7851.1103 | 14.2962 | 452.2203 | [5 empty] | 32.2449 | 33.9361 | 36.9107 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 341.35 |  |  |  |  | 31.941 | 33.7163 | 36.5732 | [7 empty] | -0.1651 | 0.0997 | 0.1929 | 6491.2919 | 0.2909 | 340.6029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 1.3917 | -8.6888 | 8.7996 | 7865.0484 | 14.4101 | 453.6959 | [5 empty] | 32.3951 | 34.0942 | 37.0827 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 341.8849 |  |  |  |  | 32.304 | 34.0274 | 37.0255 | [7 empty] | -0.062 | -0.0048 | 0.0622 | 6505.9777 | 0.083 | 341.6591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 1.5118 | -8.7973 | 8.9262 | 7875.2422 | 14.4889 | 454.2055 | [5 empty] | 32.5457 | 34.2527 | 37.2551 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 342.4191 |  |  |  |  | 32.5506 | 34.2794 | 37.3061 | [7 empty] | -0.0493 | -0.0115 | 0.0506 | 6506.4131 | 0.0613 | 342.5088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 1.5154 | -8.8364 | 8.9654 | 7878.1915 | 14.5492 | 455.0039 | [5 empty] | 32.6967 | 34.4116 | 37.4279 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 342.9525 |  |  |  |  | 32.5569 | 34.2904 | 37.3025 | [7 empty] | -0.0527 | 0.0013 | 0.0527 | 6503.8748 | 0.0804 | 342.5457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 1.6279 | -8.9815 | 9.1279 | 7896.1776 | 14.6376 | 455.5155 | [5 empty] | 32.848 | 34.5708 | 37.6011 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 343.4851 |  |  |  |  | 32.9362 | 34.6096 | 37.7467 | [7 empty] | 0.0719 | -0.091 | 0.116 | 6514.087 | 0.1615 | 343.6146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 1.6363 | -9.0029 | 9.1504 | 7895.0074 | 14.6978 | 456.3456 | [5 empty] | 32.9997 | 34.7305 | 37.7747 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 344.017 |  |  |  |  | 32.9548 | 34.6376 | 37.7591 | [7 empty] | 0.0613 | -0.0755 | 0.0972 | 6511.5364 | 0.1386 | 343.7077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 1.6485 | -9.019 | 9.1684 | 7892.7671 | 14.7527 | 457.1318 | [5 empty] | 33.1518 | 34.8905 | 37.9488 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 344.5482 |  |  |  |  | 33.2051 | 34.9047 | 38.045 | [7 empty] | 0.0554 | -0.0708 | 0.0899 | 6510.9461 | 0.1246 | 344.5952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 1.657 | -9.0164 | 9.1674 | 7887.0632 | 14.8023 | 457.9259 | [5 empty] | 33.3042 | 35.0509 | 38.1233 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 345.0787 |  |  |  |  | 33.211 | 34.9094 | 38.0455 | [7 empty] | 0.0598 | -0.0677 | 0.0904 | 6509.9334 | 0.1345 | 344.6107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 1.6473 | -9.0214 | 9.1706 | 7883.733 | 14.8581 | 458.7931 | [5 empty] | 33.457 | 35.2118 | 38.2982 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 345.6085 |  |  |  |  | 33.474 | 35.1985 | 38.3408 | [7 empty] | 0.042 | -0.0502 | 0.0655 | 6507.5156 | 0.0914 | 345.5647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 1.6486 | -9.0404 | 9.1895 | 7887.2317 | 14.8238 | 458.8176 | [5 empty] | 33.6102 | 35.373 | 38.4735 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 346.1375 |  |  |  |  | 33.488 | 35.2107 | 38.3632 | [7 empty] | 0.0439 | -0.0575 | 0.0723 | 6508.9369 | 0.1118 | 345.6051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 1.6614 | -9.0595 | 9.2105 | 7885.5807 | 14.8803 | 459.6005 | [5 empty] | 33.7637 | 35.5346 | 38.6493 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 346.6658 |  |  |  |  | 33.7534 | 35.4645 | 38.6486 | [7 empty] | 0.0898 | -0.0704 | 0.1141 | 6508.0966 | 0.1661 | 346.4369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 1.5448 | -9.0931 | 9.2234 | 7896.1317 | 14.9003 | 460.3235 | [5 empty] | 33.9176 | 35.6965 | 38.8255 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 347.1934 |  |  |  |  | 33.7644 | 35.4797 | 38.6686 | [7 empty] | 0.0819 | -0.0721 | 0.1091 | 6509.0784 | 0.1702 | 346.4866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 1.5407 | -9.0871 | 9.2168 | 7890.9175 | 14.9418 | 461.0728 | [5 empty] | 34.0719 | 35.8589 | 39.0021 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 347.7202 |  |  |  |  | 34.0636 | 35.875 | 38.9645 | [7 empty] | -0.0301 | 0.0468 | 0.0556 | 6492.3937 | 0.0748 | 347.7723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 1.3897 | -9.1076 | 9.213 | 7900.528 | 14.9651 | 461.9179 | [5 empty] | 34.2265 | 36.0217 | 39.1791 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 348.2463 |  |  |  |  | 34.0678 | 35.8802 | 38.9737 | [7 empty] | -0.0328 | 0.0444 | 0.0552 | 6493.1065 | 0.0873 | 347.7892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 1.399 | -9.1464 | 9.2528 | 7902.3025 | 15.04 | 462.8047 | [5 empty] | 34.3816 | 36.1848 | 39.3565 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 348.7718 |  |  |  |  | 34.3464 | 36.1753 | 39.2991 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0414 | 0.056 | 6494.1517 | 0.0786 | 348.7413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 1.5225 | -9.1434 | 9.2693 | 7885.9925 | 15.1762 | 464.0616 | [5 empty] | 34.537 | 36.3483 | 39.5344 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 349.2965 |  |  |  |  | 34.3586 | 36.1819 | 39.3129 | [7 empty] | -0.0277 | 0.0349 | 0.0446 | 6494.7373 | 0.08 | 348.7623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 1.6969 | -9.108 | 9.2647 | 7864.4716 | 15.2258 | 464.5519 | [5 empty] | 34.6927 | 36.5123 | 39.7127 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 349.8205 |  |  |  |  | 34.6694 | 36.5394 | 39.7568 | [7 empty] | -0.1024 | 0.0013 | 0.1024 | 6507.5628 | 0.1353 | 349.9071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 1.7027 | -9.1445 | 9.3017 | 7866.805 | 15.2856 | 465.3174 | [5 empty] | 34.8488 | 36.6766 | 39.8914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 350.3437 |  |  |  |  | 34.6748 | 36.543 | 39.7723 | [7 empty] | -0.1021 | -0.0077 | 0.1023 | 6509.4338 | 0.1366 | 349.9186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 1.6912 | -9.1192 | 9.2747 | 7862.6826 | 15.2331 | 465.3258 | [5 empty] | 35.0053 | 36.8413 | 40.0706 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 350.8663 |  |  |  |  | 34.9683 | 36.8294 | 40.0886 | [7 empty] | -0.0607 | -0.0164 | 0.0629 | 6508.0713 | 0.0731 | 350.8286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 1.6888 | -9.1725 | 9.3266 | 7868.8189 | 15.2946 | 466.0812 | [5 empty] | 35.1622 | 37.0064 | 40.2501 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 351.3882 |  |  |  |  | 35.0266 | 37.021 | 40.112 | [7 empty] | -0.2487 | 0.1493 | 0.2901 | 6487.6973 | 0.4159 | 351.4341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 1.7004 | -9.2002 | 9.356 | 7868.9139 | 15.3564 | 466.8675 | [5 empty] | 35.3194 | 37.1719 | 40.4301 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 351.9093 |  |  |  |  | 35.0192 | 37.0141 | 40.0997 | [7 empty] | -0.2491 | 0.1532 | 0.2924 | 6486.9207 | 0.4217 | 351.4126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 1.7181 | -9.1966 | 9.3557 | 7862.6142 | 15.4121 | 467.6608 | [5 empty] | 35.4771 | 37.3378 | 40.6105 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 352.4298 |  |  |  |  | 35.3448 | 37.3169 | 40.5681 | [7 empty] | -0.2158 | 0.0418 | 0.2198 | 6507.6279 | 0.3035 | 352.3645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 1.6951 | -9.2015 | 9.3563 | 7860.2678 | 15.4693 | 468.5295 | [5 empty] | 35.635 | 37.504 | 40.7914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 352.9495 |  |  |  |  | 35.3456 | 37.3224 | 40.5707 | [7 empty] | -0.2236 | 0.0453 | 0.2282 | 6507.4873 | 0.3202 | 352.3817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 1.6886 | -9.2634 | 9.4161 | 7867.7846 | 15.5432 | 469.3651 | [5 empty] | 35.7934 | 37.6707 | 40.9726 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 353.4686 |  |  |  |  | 35.6262 | 37.6029 | 40.9276 | [7 empty] | -0.211 | 0.004 | 0.211 | 6515.0803 | 0.2773 | 353.2576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 1.6933 | -9.2958 | 9.4488 | 7869.7749 | 15.5933 | 470.0487 | [5 empty] | 35.9521 | 37.8377 | 41.1543 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 353.987 |  |  |  |  | 35.9438 | 37.8978 | 41.3948 | [7 empty] | -0.1815 | -0.111 | 0.2127 | 6536.7115 | 0.2067 | 354.1728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 1.7072 | -9.3169 | 9.472 | 7868.5431 | 15.653 | 470.8157 | [5 empty] | 36.1112 | 38.0052 | 41.3364 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 354.5046 |  |  |  |  | 35.934 | 37.8881 | 41.3774 | [7 empty] | -0.1805 | -0.1059 | 0.2093 | 6535.5731 | 0.208 | 354.1428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 1.7281 | -9.3432 | 9.5016 | 7868.1488 | 15.7093 | 471.5268 | [5 empty] | 36.2707 | 38.173 | 41.519 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 355.0216 |  |  |  |  | 36.2299 | 38.1826 | 41.7156 | [7 empty] | -0.154 | -0.1222 | 0.1966 | 6536.8231 | 0.1758 | 355.0512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 1.7042 | -9.4742 | 9.6262 | 7891.5547 | 15.7579 | 472.0286 | [5 empty] | 36.4305 | 38.3412 | 41.7019 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 355.5378 |  |  |  |  | 36.2219 | 38.1735 | 41.7001 | [7 empty] | -0.151 | -0.1183 | 0.1919 | 6535.7979 | 0.1795 | 355.0232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 1.7153 | -9.4796 | 9.6335 | 7892.0639 | 15.7136 | 471.9871 | [5 empty] | 36.5907 | 38.5098 | 41.8853 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 356.0534 |  |  |  |  | 36.6826 | 38.5307 | 42.1839 | [7 empty] | 0.0564 | -0.2152 | 0.2224 | 6540.0914 | 0.2547 | 356.1171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 1.7142 | -9.4867 | 9.6403 | 7889.0212 | 15.7689 | 472.7751 | [5 empty] | 36.7513 | 38.6788 | 42.0691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 356.5683 |  |  |  |  | 36.6997 | 38.5446 | 42.2085 | [7 empty] | 0.061 | -0.2228 | 0.231 | 6541.3301 | 0.269 | 356.1594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 1.7206 | -9.6742 | 9.826 | 7917.2323 | 15.9226 | 473.9369 | [5 empty] | 36.9122 | 38.8482 | 42.2534 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 357.0825 |  |  |  |  | 37.0547 | 38.8851 | 42.5425 | [7 empty] | 0.1326 | -0.2034 | 0.2428 | 6531.7975 | 0.3198 | 357.1942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 1.6973 | -9.5333 | 9.6832 | 7887.4185 | 15.9434 | 474.8129 | [5 empty] | 37.0735 | 39.018 | 42.438 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 357.596 |  |  |  |  | 37.0449 | 38.8684 | 42.5338 | [7 empty] | 0.1413 | -0.2116 | 0.2545 | 6532.8349 | 0.339 | 357.1437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 1.7338 | -9.5613 | 9.7172 | 7890.8105 | 15.9034 | 474.7073 | [5 empty] | 37.2352 | 39.1882 | 42.6231 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 358.1088 |  |  |  |  | 37.1603 | 39.0796 | 42.8715 | [7 empty] | -0.0557 | -0.2678 | 0.2735 | 6559.0153 | 0.2369 | 357.7818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 1.7386 | -9.5825 | 9.7389 | 7890.2892 | 15.9591 | 475.4473 | [5 empty] | 37.3973 | 39.3587 | 42.8086 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 358.621 |  |  |  |  | 37.1607 | 39.0729 | 42.874 | [7 empty] | -0.0457 | -0.2763 | 0.2801 | 6560.0456 | 0.2604 | 357.7617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 1.7337 | -9.4675 | 9.6249 | 7864.9641 | 15.9811 | 476.2308 | [5 empty] | 37.5597 | 39.5297 | 42.9946 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 359.1324 |  |  |  |  | 37.4736 | 39.4669 | 43.2165 | [7 empty] | -0.1378 | -0.1995 | 0.2425 | 6550.8179 | 0.1895 | 358.9449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 1.7509 | -9.4393 | 9.6003 | 7854.3814 | 16.0327 | 477.0139 | [5 empty] | 37.7225 | 39.701 | 43.1809 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 359.6432 |  |  |  |  | 37.503 | 39.4968 | 43.2406 | [7 empty] | -0.1332 | -0.1937 | 0.2351 | 6549.2694 | 0.1924 | 359.0341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 1.6145 | -9.4779 | 9.6144 | 7866.3662 | 16.0588 | 477.7445 | [5 empty] | 37.8857 | 39.8727 | 43.3677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 360.1533 |  |  |  |  | 37.8535 | 39.8129 | 43.5595 | [7 empty] | -0.0294 | -0.1872 | 0.1895 | 6540.0601 | 0.1681 | 359.9758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 1.5125 | -9.579 | 9.6977 | 7884.1407 | 16.19 | 479.0932 | [5 empty] | 38.0493 | 40.0449 | 43.5549 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 360.6627 |  |  |  |  | 37.8605 | 39.8199 | 43.5673 | [7 empty] | -0.029 | -0.1873 | 0.1896 | 6540.0545 | 0.1801 | 359.9966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 1.5119 | -9.5856 | 9.7041 | 7880.8444 | 16.2529 | 479.9124 | [5 empty] | 38.2132 | 40.2174 | 43.7426 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 361.1715 |  |  |  |  | 38.2004 | 40.2517 | 43.9459 | [7 empty] | -0.1357 | -0.106 | 0.1722 | 6531.218 | 0.1537 | 361.2726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 1.6101 | -9.7001 | 9.8329 | 7892.8679 | 16.322 | 480.3728 | [5 empty] | 38.3775 | 40.3903 | 43.9307 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 361.6796 |  |  |  |  | 38.1708 | 40.2116 | 43.9169 | [7 empty] | -0.1238 | -0.1183 | 0.1712 | 6532.8535 | 0.153 | 361.1543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 1.7118 | -9.8773 | 10.0245 | 7911.289 | 16.5196 | 481.6918 | [5 empty] | 38.5421 | 40.5636 | 44.1192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 362.187 |  |  |  |  | 38.4597 | 40.516 | 44.258 | [7 empty] | -0.127 | -0.1248 | 0.178 | 6534.2565 | 0.1489 | 362.0478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 1.7082 | -9.8933 | 10.0397 | 7909.9672 | 16.582 | 482.4873 | [5 empty] | 38.7072 | 40.7373 | 44.3081 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 362.6937 |  |  |  |  | 38.4707 | 40.5295 | 44.2842 | [7 empty] | -0.1338 | -0.1324 | 0.1882 | 6536.2858 | 0.1677 | 362.0873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 1.7349 | -9.9176 | 10.0682 | 7913.1477 | 16.5402 | 482.4041 | [5 empty] | 38.8726 | 40.9114 | 44.4974 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 363.1998 |  |  |  |  | 38.7699 | 40.8374 | 44.6585 | [7 empty] | -0.1323 | -0.161 | 0.2084 | 6541.7861 | 0.1665 | 362.9848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 1.7334 | -9.9155 | 10.0659 | 7908.0202 | 16.6065 | 483.2608 | [5 empty] | 39.0384 | 41.0859 | 44.6872 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 363.7052 |  |  |  |  | 39.0551 | 41.1286 | 44.9862 | [7 empty] | -0.1191 | -0.17 | 0.2075 | 6542.4651 | 0.161 | 363.8287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 1.73 | -9.9162 | 10.066 | 7904.0739 | 16.6618 | 484.0272 | [5 empty] | 39.2045 | 41.2607 | 44.8774 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 364.2099 |  |  |  |  | 39.0603 | 41.13 | 44.9743 | [7 empty] | -0.1078 | -0.1615 | 0.1942 | 6539.9527 | 0.1544 | 363.8328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 1.7622 | -9.9389 | 10.0939 | 7902.0663 | 16.7263 | 484.7518 | [5 empty] | 39.3711 | 41.436 | 45.068 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 364.714 |  |  |  |  | 39.2915 | 41.4065 | 45.0062 | [7 empty] | -0.088 | 0.0325 | 0.0938 | 6499.8859 | 0.1315 | 364.6292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 1.7429 | -9.9147 | 10.0667 | 7894.1187 | 16.7852 | 485.6178 | [5 empty] | 39.538 | 41.6117 | 45.2591 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 365.2174 |  |  |  |  | 39.2849 | 41.4053 | 45.027 | [7 empty] | -0.1048 | 0.0185 | 0.1064 | 6503.8592 | 0.1558 | 364.6258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 1.7254 | -9.9129 | 10.062 | 7895.0064 | 16.7345 | 485.602 | [5 empty] | 39.7052 | 41.7877 | 45.4505 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 365.7201 |  |  |  |  | 39.5779 | 41.7073 | 45.3513 | [7 empty] | -0.0918 | 0.0199 | 0.094 | 6502.6414 | 0.1303 | 365.4908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 1.5913 | -9.8225 | 9.9506 | 7879.9152 | 16.8144 | 486.9504 | [5 empty] | 39.8729 | 41.9641 | 45.6424 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 366.2222 |  |  |  |  | 39.5812 | 41.706 | 45.3652 | [7 empty] | -0.0878 | 0.0082 | 0.0882 | 6504.6546 | 0.1382 | 365.487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 1.4769 | -9.7385 | 9.8499 | 7868.6011 | 16.8107 | 487.6098 | [5 empty] | 40.0409 | 42.141 | 45.8348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 366.7236 |  |  |  |  | 39.9248 | 42.0405 | 45.9038 | [7 empty] | -0.0902 | -0.118 | 0.1485 | 6529.6279 | 0.1193 | 366.4389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 1.5307 | -9.7488 | 9.8682 | 7867.8911 | 16.7598 | 487.4512 | [5 empty] | 40.2093 | 42.3182 | 46.0275 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 367.2244 |  |  |  |  | 40.0387 | 42.2793 | 46.2701 | [7 empty] | -0.3304 | -0.1649 | 0.3693 | 6556.0255 | 0.3696 | 367.1146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 1.5218 | -9.7537 | 9.8717 | 7864.5992 | 16.8324 | 488.3278 | [5 empty] | 40.3781 | 42.4958 | 46.2207 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 367.7245 |  |  |  |  | 40.0378 | 42.2732 | 46.2663 | [7 empty] | -0.3222 | -0.1679 | 0.3633 | 6556.0448 | 0.365 | 367.0974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 1.6375 | -9.8989 | 10.0334 | 7875.9802 | 17.0274 | 489.6328 | [5 empty] | 40.5472 | 42.6738 | 46.4143 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 368.224 |  |  |  |  | 40.8409 | 42.7988 | 46.8048 | [7 empty] | 0.2493 | -0.2133 | 0.3281 | 6523.9034 | 0.4533 | 368.5735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 1.7568 | -10.0172 | 10.17 | 7887.4201 | 17.0902 | 489.9996 | [5 empty] | 40.7167 | 42.8522 | 46.6084 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 368.7228 |  |  |  |  | 40.855 | 42.8158 | 46.844 | [7 empty] | 0.2396 | -0.2269 | 0.3299 | 6527.2495 | 0.4513 | 368.6209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 1.7713 | -10.0214 | 10.1767 | 7883.2188 | 17.1503 | 490.7399 | [5 empty] | 40.8866 | 43.031 | 46.8029 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 369.221 |  |  |  |  | 40.9246 | 43.0363 | 46.8405 | [7 empty] | 0.0515 | -0.0292 | 0.0592 | 6502.0217 | 0.0832 | 369.2357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 1.7566 | -10.0474 | 10.1998 | 7884.6597 | 17.2105 | 491.4856 | [5 empty] | 41.0569 | 43.2102 | 46.9977 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 369.7185 |  |  |  |  | 40.9277 | 43.0361 | 46.8577 | [7 empty] | 0.0525 | -0.0417 | 0.0671 | 6504.3885 | 0.1057 | 369.2351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 1.7618 | -10.0196 | 10.1733 | 7879.2229 | 17.1657 | 491.525 | [5 empty] | 41.2275 | 43.3898 | 47.1931 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 370.2153 |  |  |  |  | 41.2848 | 43.4786 | 47.2957 | [7 empty] | -0.0513 | 0.0021 | 0.0513 | 6503.1918 | 0.0709 | 370.4605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 1.7575 | -10.1333 | 10.2846 | 7891.9728 | 17.3374 | 492.9049 | [5 empty] | 41.3985 | 43.5698 | 47.3888 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 370.7116 |  |  |  |  | 41.2765 | 43.4756 | 47.2722 | [7 empty] | -0.0556 | 0.017 | 0.0581 | 6500.622 | 0.0843 | 370.4522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 1.7384 | -10.0614 | 10.2104 | 7880.4903 | 17.272 | 492.9158 | [5 empty] | 41.5699 | 43.7502 | 47.585 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 371.2071 |  |  |  |  | 41.3512 | 43.7021 | 47.3135 | [7 empty] | -0.2538 | 0.1872 | 0.3154 | 6481.8169 | 0.4369 | 371.0752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 1.7199 | -10.1154 | 10.2605 | 7886.9933 | 17.341 | 493.6726 | [5 empty] | 41.7416 | 43.9309 | 47.7816 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 371.7021 |  |  |  |  | 41.3602 | 43.7043 | 47.3239 | [7 empty] | -0.2435 | 0.1802 | 0.3029 | 6482.4273 | 0.4243 | 371.0813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 1.6443 | -10.0559 | 10.1895 | 7878.3168 | 17.3407 | 494.225 | [5 empty] | 41.9138 | 44.1121 | 47.9787 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 372.1964 |  |  |  |  | 41.8786 | 44.1908 | 48.302 | [7 empty] | -0.2671 | -0.135 | 0.2993 | 6544.5525 | 0.2973 | 372.4106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 1.6307 | -10.0861 | 10.217 | 7880.1364 | 17.4102 | 495.0155 | [5 empty] | 42.0863 | 44.2936 | 48.1761 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 372.69 |  |  |  |  | 41.8704 | 44.1781 | 48.2954 | [7 empty] | -0.2621 | -0.1407 | 0.2975 | 6545.3043 | 0.292 | 372.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 1.5289 | -10.007 | 10.1231 | 7869.5433 | 17.405 | 495.6009 | [5 empty] | 42.2592 | 44.4756 | 48.374 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 373.1831 |  |  |  |  | 41.8726 | 44.1816 | 48.2963 | [7 empty] | -0.2633 | -0.1385 | 0.2975 | 6544.966 | 0.3031 | 372.3857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 1.5399 | -10.0619 | 10.1791 | 7874.5045 | 17.4776 | 496.3246 | [5 empty] | 42.4324 | 44.6579 | 48.5723 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 373.6754 |  |  |  |  | 42.7491 | 44.7771 | 48.6518 | [7 empty] | 0.3814 | -0.0118 | 0.3816 | 6476.0282 | 0.4845 | 373.9963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 1.6226 | -10.205 | 10.3332 | 7891.5935 | 17.5543 | 496.8081 | [5 empty] | 42.606 | 44.8406 | 48.7711 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 374.1672 |  |  |  |  | 42.7596 | 44.7789 | 48.6581 | [7 empty] | 0.396 | -0.0166 | 0.3963 | 6475.9264 | 0.5041 | 374.0012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 1.6043 | -10.2569 | 10.3816 | 7897.9192 | 17.6164 | 497.5058 | [5 empty] | 42.78 | 45.0238 | 48.9703 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 374.6583 |  |  |  |  | 42.9171 | 45.0266 | 49.1903 | [7 empty] | 0.1808 | -0.1741 | 0.251 | 6520.5667 | 0.3407 | 374.6658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 1.7221 | -10.4477 | 10.5886 | 7917.2676 | 17.8109 | 498.6856 | [5 empty] | 42.9544 | 45.2073 | 49.1699 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 375.1488 |  |  |  |  | 42.8926 | 44.9938 | 49.1603 | [7 empty] | 0.1912 | -0.1793 | 0.2621 | 6520.8537 | 0.3613 | 374.5781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 1.7201 | -10.3554 | 10.4973 | 7897.2802 | 17.8505 | 499.4458 | [5 empty] | 43.1292 | 45.3912 | 49.3699 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 375.6387 |  |  |  |  | 42.9776 | 45.2537 | 49.1869 | [7 empty] | -0.0282 | 0.0269 | 0.039 | 6496.8665 | 0.0654 | 375.2727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 1.7407 | -10.425 | 10.5693 | 7904.6604 | 17.9141 | 500.0564 | [5 empty] | 43.3043 | 45.5755 | 49.5704 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 376.1279 |  |  |  |  | 43.2737 | 45.566 | 49.5286 | [7 empty] | -0.0297 | 0.0255 | 0.0392 | 6497.2371 | 0.0539 | 376.1026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 1.7237 | -10.3773 | 10.5195 | 7896.5563 | 17.8791 | 500.2323 | [5 empty] | 43.4798 | 45.7602 | 49.7713 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 376.6165 |  |  |  |  | 43.2946 | 45.5896 | 49.5545 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0258 | 0.0416 | 6497.3831 | 0.0742 | 376.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 1.7186 | -10.3156 | 10.4578 | 7883.0326 | 17.9041 | 500.8351 | [5 empty] | 43.6557 | 45.9453 | 49.9726 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 377.1045 |  |  |  |  | 43.2987 | 45.5933 | 49.5503 | [7 empty] | -0.0292 | 0.031 | 0.0426 | 6496.1634 | 0.1126 | 376.175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 1.7054 | -10.4794 | 10.6173 | 7905.2474 | 18.0712 | 502.0556 | [5 empty] | 43.8319 | 46.1308 | 50.1743 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 377.5918 |  |  |  |  | 44.0239 | 46.0924 | 50.0689 | [7 empty] | 0.4243 | -0.0082 | 0.4243 | 6472.8105 | 0.5322 | 377.491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 1.7034 | -10.5118 | 10.6489 | 7907.0108 | 18.1369 | 502.7714 | [5 empty] | 44.0085 | 46.3167 | 50.3765 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 378.0785 |  |  |  |  | 44.0337 | 46.1074 | 50.0872 | [7 empty] | 0.4158 | -0.0085 | 0.4159 | 6473.44 | 0.525 | 377.5303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 1.6965 | -10.7228 | 10.8562 | 7941.2192 | 18.2038 | 503.1999 | [5 empty] | 44.1855 | 46.503 | 50.5791 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 378.5646 |  |  |  |  | 44.1516 | 46.3285 | 50.4439 | [7 empty] | 0.219 | -0.0646 | 0.2283 | 6497.2149 | 0.3124 | 378.1092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 1.6878 | -10.6407 | 10.7737 | 7927.1454 | 18.1505 | 503.2911 | [5 empty] | 44.3629 | 46.6897 | 50.7822 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 379.0501 |  |  |  |  | 44.2093 | 46.5495 | 50.4587 | [7 empty] | 0.0112 | 0.1164 | 0.1169 | 6477.6591 | 0.1113 | 378.6857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 1.6844 | -10.674 | 10.8061 | 7929.1703 | 18.2145 | 503.9927 | [5 empty] | 44.5407 | 46.8767 | 50.9857 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 379.535 |  |  |  |  | 44.5827 | 46.9133 | 51.0108 | [7 empty] | 0.0169 | 0.0079 | 0.0187 | 6497.3931 | 0.0213 | 379.6296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 1.5639 | -10.6184 | 10.733 | 7923.2001 | 18.2301 | 504.6773 | [5 empty] | 44.7188 | 47.0642 | 51.1896 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 380.0193 |  |  |  |  | 44.5863 | 46.9157 | 51.0133 | [7 empty] | 0.0194 | 0.0077 | 0.0208 | 6497.2725 | 0.0458 | 379.6356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 1.4431 | -10.536 | 10.6344 | 7908.7518 | 18.3472 | 506.0902 | [5 empty] | 44.8973 | 47.2521 | 51.3939 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 380.5029 |  |  |  |  | 44.8247 | 47.2078 | 51.0019 | [7 empty] | 0.0407 | 0.2303 | 0.2339 | 6454.9917 | 0.1987 | 380.389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 1.4424 | -10.5423 | 10.6405 | 7905.3676 | 18.4258 | 506.9187 | [5 empty] | 45.0762 | 47.4403 | 51.5987 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 380.9859 |  |  |  |  | 44.8155 | 47.1919 | 51.0036 | [7 empty] | 0.046 | 0.2166 | 0.2215 | 6457.134 | 0.196 | 380.3481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 1.5692 | -10.6607 | 10.7756 | 7915.1684 | 18.5048 | 507.3908 | [5 empty] | 45.2554 | 47.629 | 51.8038 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 381.4683 |  |  |  |  | 45.1427 | 47.5257 | 51.3778 | [7 empty] | 0.0604 | 0.2065 | 0.2152 | 6458.1762 | 0.1739 | 381.2043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 1.5569 | -10.6599 | 10.773 | 7911.7088 | 18.5676 | 508.1361 | [5 empty] | 45.4351 | 47.818 | 52.0095 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 381.9501 |  |  |  |  | 45.155 | 47.5414 | 51.3939 | [7 empty] | 0.0559 | 0.2077 | 0.2151 | 6458.2611 | 0.1888 | 381.2445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 1.644 | -10.7805 | 10.9052 | 7923.8186 | 18.6501 | 508.6812 | [5 empty] | 45.6151 | 48.0075 | 52.2155 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 382.4313 |  |  |  |  | 45.5621 | 47.9347 | 51.9437 | [7 empty] | 0.0808 | 0.1208 | 0.1454 | 6472.5656 | 0.1111 | 382.2466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 1.6582 | -10.8001 | 10.9266 | 7922.3776 | 18.7183 | 509.3898 | [5 empty] | 45.7955 | 48.1973 | 52.422 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 382.9119 |  |  |  |  | 45.8768 | 48.2618 | 52.2891 | [7 empty] | 0.0901 | 0.1263 | 0.1551 | 6471.0598 | 0.1185 | 383.0747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 1.6771 | -10.8094 | 10.9387 | 7920.7049 | 18.7373 | 509.7771 | [5 empty] | 45.9762 | 48.3876 | 52.6289 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 383.3919 |  |  |  |  | 45.8711 | 48.2574 | 52.2979 | [7 empty] | 0.0838 | 0.1178 | 0.1446 | 6473.0067 | 0.1147 | 383.0636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 1.6649 | -10.8161 | 10.9435 | 7918.0655 | 18.8144 | 510.5987 | [5 empty] | 46.1573 | 48.5782 | 52.8363 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 383.8712 |  |  |  |  | 46.2027 | 48.5896 | 52.7349 | [7 empty] | 0.0906 | 0.0655 | 0.1118 | 6482.1141 | 0.0988 | 383.8999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 1.6827 | -10.8496 | 10.9794 | 7920.6125 | 18.8361 | 510.966 | [5 empty] | 46.3389 | 48.7692 | 53.044 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 384.35 |  |  |  |  | 46.2151 | 48.6074 | 52.7305 | [7 empty] | 0.0892 | 0.0817 | 0.1209 | 6479.2823 | 0.1086 | 383.9445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 1.7113 | -10.8413 | 10.9756 | 7913.9283 | 18.8952 | 511.6305 | [5 empty] | 46.5207 | 48.9607 | 53.2522 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 384.8282 |  |  |  |  | 46.5621 | 48.9831 | 53.1283 | [7 empty] | 0.0747 | 0.0904 | 0.1172 | 6478.7438 | 0.0905 | 384.884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 1.5286 | -10.844 | 10.9512 | 7920.9288 | 18.9314 | 512.4089 | [5 empty] | 46.703 | 49.1525 | 53.4609 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 385.3057 |  |  |  |  | 46.5598 | 48.9694 | 53.1297 | [7 empty] | 0.0888 | 0.0777 | 0.118 | 6480.1087 | 0.1097 | 384.8498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 1.5364 | -10.8705 | 10.9785 | 7920.6608 | 19.0114 | 513.1809 | [5 empty] | 46.8856 | 49.3447 | 53.6699 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 385.7827 |  |  |  |  | 46.8866 | 49.3114 | 53.4889 | [7 empty] | 0.0949 | 0.0852 | 0.1276 | 6478.425 | 0.1058 | 385.7002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 1.5346 | -10.8332 | 10.9413 | 7914.8611 | 18.9497 | 513.1311 | [5 empty] | 47.0687 | 49.5373 | 53.8794 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 386.259 |  |  |  |  | 46.9117 | 49.345 | 53.5208 | [7 empty] | 0.0844 | 0.0896 | 0.1231 | 6478.3327 | 0.1099 | 385.7835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 1.4241 | -10.9075 | 11.0001 | 7925.9556 | 19.1168 | 514.5483 | [5 empty] | 47.2521 | 49.7304 | 54.0894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 386.7349 |  |  |  |  | 47.2227 | 49.66 | 53.8698 | [7 empty] | 0.1026 | 0.0828 | 0.1318 | 6478.4344 | 0.1137 | 386.5616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 1.5597 | -10.9052 | 11.0162 | 7915.3372 | 19.163 | 514.9726 | [5 empty] | 47.4364 | 49.9243 | 54.3003 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 387.2114 |  |  |  |  | 47.5459 | 49.9883 | 54.2712 | [7 empty] | 0.1096 | 0.0521 | 0.1213 | 6483.5341 | 0.1211 | 387.3682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 1.5454 | -10.9119 | 11.0208 | 7917.4113 | 19.1122 | 514.9466 | [5 empty] | 47.6216 | 50.1192 | 54.5123 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 387.6887 |  |  |  |  | 47.564 | 50.0134 | 54.2666 | [7 empty] | 0.1082 | 0.0735 | 0.1308 | 6479.8071 | 0.1204 | 387.4298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 1.5309 | -10.9448 | 11.0514 | 7919.7389 | 19.1836 | 515.6749 | [5 empty] | 47.8077 | 50.3151 | 54.7254 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 388.1668 |  |  |  |  | 47.9014 | 50.3785 | 54.6474 | [7 empty] | 0.096 | 0.0855 | 0.1285 | 6478.5376 | 0.1074 | 388.3211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 1.6551 | -10.9504 | 11.0747 | 7907.1043 | 19.3459 | 516.8511 | [5 empty] | 47.9948 | 50.512 | 54.9396 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 388.6458 |  |  |  |  | 47.9077 | 50.3731 | 54.666 | [7 empty] | 0.1091 | 0.0676 | 0.1283 | 6480.8627 | 0.1235 | 388.308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 1.5084 | -10.9879 | 11.091 | 7918.0333 | 19.3871 | 517.5412 | [5 empty] | 48.1829 | 50.71 | 55.1549 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 389.1256 |  |  |  |  | 48.2655 | 50.7504 | 55.0566 | [7 empty] | 0.1126 | 0.0799 | 0.1381 | 6478.523 | 0.1222 | 389.2235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 1.5344 | -11.057 | 11.163 | 7924.1336 | 19.4681 | 518.2218 | [5 empty] | 48.3719 | 50.9089 | 55.3712 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 389.6063 |  |  |  |  | 48.2421 | 50.7101 | 55.0381 | [7 empty] | 0.1313 | 0.061 | 0.1448 | 6480.6721 | 0.1526 | 389.1259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 1.3951 | -11.0828 | 11.1703 | 7933.553 | 19.4836 | 518.7505 | [5 empty] | 48.5619 | 51.1089 | 55.5887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 390.0879 |  |  |  |  | 48.3797 | 50.9961 | 55.4371 | [7 empty] | -0.1193 | 0.0337 | 0.124 | 6501.7117 | 0.1681 | 389.8164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 1.4265 | -11.1537 | 11.2446 | 7939.1489 | 19.5791 | 519.512 | [5 empty] | 48.7528 | 51.3098 | 55.8073 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 390.5702 |  |  |  |  | 48.7777 | 51.3849 | 56.037 | [7 empty] | -0.1171 | -0.0825 | 0.1432 | 6522.2102 | 0.1278 | 390.75 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 1.5144 | -11.1208 | 11.2235 | 7926.1327 | 19.617 | 519.9875 | [5 empty] | 48.9448 | 51.5118 | 56.027 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 391.0535 |  |  |  |  | 48.7918 | 51.3929 | 56.0463 | [7 empty] | -0.1063 | -0.0842 | 0.1356 | 6521.8071 | 0.1196 | 390.7693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 1.4916 | -11.1607 | 11.2599 | 7929.9094 | 19.6922 | 520.7287 | [5 empty] | 49.1377 | 51.7149 | 56.2478 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 391.5375 |  |  |  |  | 49.0651 | 51.7063 | 56.0545 | [7 empty] | -0.06 | 0.1276 | 0.141 | 6481.3569 | 0.1684 | 391.5172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 1.6243 | -11.1382 | 11.256 | 7916.2412 | 19.7368 | 521.1749 | [5 empty] | 49.3316 | 51.9189 | 56.4698 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 392.0224 |  |  |  |  | 49.085 | 51.7292 | 56.0937 | [7 empty] | -0.0669 | 0.1191 | 0.1366 | 6483.2983 | 0.175 | 391.5717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 1.6224 | -11.1787 | 11.2958 | 7922.719 | 19.7037 | 521.2082 | [5 empty] | 49.5265 | 52.124 | 56.6929 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 392.5082 |  |  |  |  | 49.4034 | 52.0697 | 56.4762 | [7 empty] | -0.0785 | 0.1122 | 0.1369 | 6485.298 | 0.1745 | 392.3796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 1.6332 | -11.2258 | 11.344 | 7925.6903 | 19.7879 | 521.9541 | [5 empty] | 49.7224 | 52.3302 | 56.9171 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 392.9948 |  |  |  |  | 49.7756 | 52.416 | 57.0654 | [7 empty] | -0.0614 | -0.0281 | 0.0675 | 6508.8477 | 0.0706 | 393.1968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 1.5077 | -11.0983 | 11.2002 | 7909.2524 | 19.7799 | 522.5297 | [5 empty] | 49.9193 | 52.5374 | 57.1425 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 393.4822 |  |  |  |  | 49.7758 | 52.4162 | 57.0645 | [7 empty] | -0.0612 | -0.0274 | 0.067 | 6508.7098 | 0.0738 | 393.1972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 1.5243 | -11.1578 | 11.2614 | 7914.5017 | 19.8498 | 523.1593 | [5 empty] | 50.1172 | 52.7457 | 57.3691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 393.9705 |  |  |  |  | 50.1515 | 52.8022 | 57.4947 | [7 empty] | -0.0487 | -0.0355 | 0.0603 | 6509.3091 | 0.0544 | 394.1026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 1.3541 | -11.0284 | 11.1112 | 7899.6877 | 19.8568 | 523.8745 | [5 empty] | 50.3161 | 52.955 | 57.5967 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 394.4597 |  |  |  |  | 50.1302 | 52.7948 | 57.4371 | [7 empty] | -0.0596 | -0.0022 | 0.0596 | 6504.1614 | 0.0834 | 394.0853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 1.4685 | -11.2496 | 11.345 | 7918.4867 | 20.1845 | 525.7575 | [5 empty] | 50.516 | 53.1655 | 57.8256 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 394.9496 |  |  |  |  | 50.5224 | 53.162 | 57.8893 | [7 empty] | -0.0014 | -0.0432 | 0.0432 | 6507.6207 | 0.0395 | 394.9417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 1.6012 | -11.3819 | 11.4939 | 7929.6456 | 20.2635 | 526.2075 | [5 empty] | 50.717 | 53.377 | 58.0556 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 395.4404 |  |  |  |  | 50.5033 | 53.1501 | 57.886 | [7 empty] | -0.0168 | -0.0476 | 0.0505 | 6509.3696 | 0.0698 | 394.9138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 1.5682 | -11.3624 | 11.4701 | 7928.2488 | 20.2098 | 526.2382 | [5 empty] | 50.9189 | 53.5895 | 58.2869 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 395.9321 |  |  |  |  | 50.8627 | 53.5351 | 58.3064 | [7 empty] | -0.0276 | -0.0471 | 0.0546 | 6509.9322 | 0.0425 | 395.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 1.5724 | -11.387 | 11.4951 | 7928.4608 | 20.2732 | 526.8846 | [5 empty] | 51.122 | 53.8032 | 58.5192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 396.4246 |  |  |  |  | 50.8814 | 53.5528 | 58.3081 | [7 empty] | -0.0201 | -0.0368 | 0.0419 | 6507.6621 | 0.071 | 395.8472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 1.5689 | -11.415 | 11.5223 | 7930.8225 | 20.2996 | 527.3093 | [5 empty] | 51.326 | 54.018 | 58.7528 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 396.9179 |  |  |  |  | 51.2461 | 53.9098 | 58.7357 | [7 empty] | 0.0118 | -0.0657 | 0.0668 | 6510.6474 | 0.0746 | 396.6696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 1.5678 | -11.4456 | 11.5525 | 7931.9559 | 20.3731 | 528.0137 | [5 empty] | 51.5311 | 54.2338 | 58.9876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 397.4121 |  |  |  |  | 51.6049 | 54.2769 | 59.1351 | [7 empty] | 0.0281 | -0.0676 | 0.0732 | 6509.9073 | 0.0858 | 397.5104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 1.5683 | -11.4775 | 11.5841 | 7934.9677 | 20.393 | 528.3892 | [5 empty] | 51.7373 | 54.4508 | 59.2236 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 397.9071 |  |  |  |  | 51.5927 | 54.2492 | 59.1835 | [7 empty] | 0.0312 | -0.1179 | 0.122 | 6518.4329 | 0.1419 | 397.4472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 1.5345 | -11.478 | 11.5802 | 7932.9493 | 20.4609 | 529.1344 | [5 empty] | 51.9445 | 54.6689 | 59.4608 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 398.4029 |  |  |  |  | 52.0439 | 54.7932 | 59.815 | [7 empty] | -0.0861 | -0.1281 | 0.1544 | 6527.4636 | 0.1179 | 398.6848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 1.4387 | -11.5319 | 11.6213 | 7943.5607 | 20.5065 | 529.7432 | [5 empty] | 52.1528 | 54.8881 | 59.6992 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 398.8996 |  |  |  |  | 52.0397 | 54.7865 | 59.8204 | [7 empty] | -0.0859 | -0.1362 | 0.161 | 6528.8508 | 0.1209 | 398.6695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 1.4159 | -11.5105 | 11.5973 | 7937.6344 | 20.5664 | 530.4526 | [5 empty] | 52.3621 | 55.1084 | 59.9388 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 399.3971 |  |  |  |  | 52.4075 | 55.1597 | 60.2366 | [7 empty] | -0.0668 | -0.1445 | 0.1592 | 6528.9894 | 0.1183 | 399.5128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 1.2671 | -11.527 | 11.5964 | 7944.9986 | 20.6036 | 531.1109 | [5 empty] | 52.5725 | 55.3298 | 60.1797 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 399.8954 |  |  |  |  | 52.4108 | 55.166 | 60.2478 | [7 empty] | -0.0722 | -0.1466 | 0.1634 | 6529.6858 | 0.127 | 399.5269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 1.261 | -11.53 | 11.5987 | 7945.8253 | 20.5529 | 531.1092 | [5 empty] | 52.784 | 55.5524 | 60.4218 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 400.3946 |  |  |  |  | 52.8481 | 55.7045 | 60.8852 | [7 empty] | -0.205 | -0.1619 | 0.2612 | 6540.4612 | 0.2227 | 400.7347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 1.2799 | -11.5243 | 11.5951 | 7940.1061 | 20.6222 | 531.8076 | [5 empty] | 52.9966 | 55.7761 | 60.6651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 400.8946 |  |  |  |  | 52.852 | 55.6951 | 60.8972 | [7 empty] | -0.1899 | -0.1777 | 0.2601 | 6542.248 | 0.2089 | 400.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 1.4051 | -11.6224 | 11.707 | 7946.2895 | 20.6851 | 532.2228 | [5 empty] | 53.2102 | 56.001 | 60.9097 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 401.3955 |  |  |  |  | 53.1395 | 56.0781 | 60.9273 | [7 empty] | -0.2154 | 0.0681 | 0.2259 | 6501.7282 | 0.2984 | 401.5668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 1.3852 | -11.6086 | 11.691 | 7941.1528 | 20.7562 | 532.9822 | [5 empty] | 53.425 | 56.227 | 61.1555 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 401.8971 |  |  |  |  | 53.1169 | 56.0495 | 60.8992 | [7 empty] | -0.2088 | 0.0654 | 0.2188 | 6501.781 | 0.2917 | 401.5033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 1.534 | -11.6828 | 11.7831 | 7938.1943 | 20.9464 | 534.1535 | [5 empty] | 53.6409 | 56.4542 | 61.4026 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 402.3996 |  |  |  |  | 53.5992 | 56.4762 | 61.3316 | [7 empty] | -0.0767 | 0.0687 | 0.103 | 6493.0927 | 0.1363 | 402.4482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 1.5087 | -11.7699 | 11.8662 | 7951.1159 | 20.975 | 534.5396 | [5 empty] | 53.8578 | 56.6826 | 61.651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 402.903 |  |  |  |  | 53.5751 | 56.4403 | 61.29 | [7 empty] | -0.0599 | 0.0682 | 0.0908 | 6492.1434 | 0.1321 | 402.3689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 1.5007 | -11.7725 | 11.8677 | 7952.2071 | 20.9151 | 534.4929 | [5 empty] | 54.0759 | 56.9121 | 61.9006 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 403.4072 |  |  |  |  | 53.7779 | 56.7941 | 61.7756 | [7 empty] | -0.2984 | 0.0347 | 0.3004 | 6512.447 | 0.3794 | 403.1481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 1.502 | -11.7437 | 11.8393 | 7943.6361 | 20.9844 | 535.2355 | [5 empty] | 54.2951 | 57.1428 | 62.1516 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 403.9122 |  |  |  |  | 54.1349 | 57.1663 | 62.2054 | [7 empty] | -0.2983 | 0.0192 | 0.2989 | 6515.0151 | 0.3703 | 403.9635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 1.4775 | -11.815 | 11.907 | 7950.3937 | 21.1238 | 536.2899 | [5 empty] | 54.5155 | 57.3747 | 62.4038 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 404.418 |  |  |  |  | 54.1776 | 57.2941 | 62.2224 | [7 empty] | -0.3932 | 0.1066 | 0.4074 | 6506.0905 | 0.5293 | 404.2425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 1.3764 | -11.8344 | 11.9141 | 7955.5941 | 21.1657 | 536.9152 | [5 empty] | 54.7369 | 57.6078 | 62.6573 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 404.9246 |  |  |  |  | 54.6609 | 57.735 | 62.6396 | [7 empty] | -0.274 | 0.1301 | 0.3033 | 6494.8859 | 0.4041 | 405.2005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 1.3766 | -11.8288 | 11.9087 | 7951.0979 | 21.2281 | 537.5858 | [5 empty] | 54.9595 | 57.842 | 62.9121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 405.4321 |  |  |  |  | 54.6618 | 57.7318 | 62.6443 | [7 empty] | -0.2698 | 0.1246 | 0.2972 | 6495.5604 | 0.3954 | 405.1935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 1.2615 | -11.8438 | 11.9108 | 7956.5138 | 21.2624 | 538.1834 | [5 empty] | 55.1833 | 58.0775 | 63.1682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 405.9404 |  |  |  |  | 55.0149 | 58.0042 | 63.0844 | [7 empty] | -0.1553 | 0.0216 | 0.1568 | 6505.8118 | 0.1996 | 405.7824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 1.2457 | -11.847 | 11.9123 | 7953.9844 | 21.3326 | 538.902 | [5 empty] | 55.4081 | 58.3142 | 63.4256 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 406.4496 |  |  |  |  | 55.4047 | 58.4032 | 63.5467 | [7 empty] | -0.1447 | 0.0029 | 0.1448 | 6508.2667 | 0.1781 | 406.6405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 1.2516 | -11.8532 | 11.9191 | 7954.9794 | 21.2707 | 538.8357 | [5 empty] | 55.6342 | 58.5521 | 63.6844 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 406.9595 |  |  |  |  | 55.3656 | 58.3672 | 63.5108 | [7 empty] | -0.1534 | 0.002 | 0.1534 | 6508.9469 | 0.1923 | 406.5634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 1.272 | -11.8557 | 11.9237 | 7951.1454 | 21.3218 | 539.4111 | [5 empty] | 55.8614 | 58.7912 | 63.9445 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 407.4703 |  |  |  |  | 55.7392 | 58.7709 | 63.9728 | [7 empty] | -0.1742 | -0.0094 | 0.1745 | 6512.0707 | 0.2068 | 407.427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 1.2845 | -11.864 | 11.9334 | 7948.3311 | 21.3833 | 540.0466 | [5 empty] | 56.0898 | 59.0316 | 64.2059 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 407.9819 |  |  |  |  | 55.734 | 58.7631 | 63.9694 | [7 empty] | -0.1719 | -0.0128 | 0.1724 | 6512.498 | 0.213 | 407.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 1.2765 | -11.8956 | 11.9639 | 7950.6424 | 21.4317 | 540.6001 | [5 empty] | 56.3193 | 59.2731 | 64.4686 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 408.4943 |  |  |  |  | 56.1208 | 59.1599 | 64.403 | [7 empty] | -0.1566 | -0.0158 | 0.1574 | 6512.0358 | 0.1848 | 408.2543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 1.2754 | -11.9203 | 11.9883 | 7951.0256 | 21.4956 | 541.2436 | [5 empty] | 56.55 | 59.516 | 64.7328 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 409.0076 |  |  |  |  | 56.2272 | 59.4701 | 64.4835 | [7 empty] | -0.3881 | 0.1691 | 0.4233 | 6495.3679 | 0.5568 | 408.9108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 1.2607 | -11.9933 | 12.0594 | 7956.6942 | 21.6597 | 542.4141 | [5 empty] | 56.7819 | 59.76 | 64.9982 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 409.5216 |  |  |  |  | 56.6194 | 59.8655 | 64.8995 | [7 empty] | -0.3577 | 0.1734 | 0.3975 | 6492.8594 | 0.5246 | 409.7433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 1.2523 | -12.0154 | 12.0805 | 7957.3328 | 21.713 | 543.0064 | [5 empty] | 57.015 | 60.0054 | 65.265 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 410.0365 |  |  |  |  | 56.6049 | 59.8594 | 64.8956 | [7 empty] | -0.372 | 0.1736 | 0.4105 | 6493.6835 | 0.5416 | 409.7305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 1.2467 | -12.0456 | 12.11 | 7959.2307 | 21.7622 | 543.5644 | [5 empty] | 57.2493 | 60.252 | 65.5332 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 410.5522 |  |  |  |  | 57.0471 | 60.2614 | 65.5535 | [7 empty] | -0.3303 | 0.0347 | 0.3322 | 6514.0069 | 0.413 | 410.572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 1.2348 | -12.0682 | 12.1312 | 7960.249 | 21.8103 | 544.1316 | [5 empty] | 57.4848 | 60.4998 | 65.8028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 411.0688 |  |  |  |  | 57.0856 | 60.2993 | 65.5854 | [7 empty] | -0.324 | 0.0396 | 0.3264 | 6512.8222 | 0.4107 | 410.6511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 1.2224 | -12.0945 | 12.1561 | 7961.8 | 21.8608 | 544.7094 | [5 empty] | 57.7216 | 60.7489 | 66.0738 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 411.5861 |  |  |  |  | 57.4684 | 60.7218 | 66.0331 | [7 empty] | -0.3489 | 0.0497 | 0.3524 | 6512.6005 | 0.4421 | 411.5299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 1.2328 | -12.1099 | 12.1725 | 7963.6183 | 21.8089 | 544.7007 | [5 empty] | 57.9595 | 60.9993 | 66.3462 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 412.1043 |  |  |  |  | 57.8939 | 61.1423 | 66.7633 | [7 empty] | -0.373 | -0.1107 | 0.3891 | 6540.2691 | 0.4088 | 412.3994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 1.2311 | -12.1332 | 12.1955 | 7963.9849 | 21.8651 | 545.3063 | [5 empty] | 58.1986 | 61.251 | 66.6199 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 412.6233 |  |  |  |  | 57.8866 | 61.1362 | 66.7483 | [7 empty] | -0.3733 | -0.1057 | 0.388 | 6539.477 | 0.41 | 412.3866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 1.2174 | -12.19 | 12.2507 | 7966.7456 | 22.0348 | 546.5246 | [5 empty] | 58.439 | 61.504 | 66.8951 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 413.143 |  |  |  |  | 57.91 | 61.1609 | 66.7871 | [7 empty] | -0.3763 | -0.1124 | 0.3927 | 6540.7535 | 0.4189 | 412.4376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 1.2126 | -12.22 | 12.2801 | 7968.6914 | 22.0774 | 547.0507 | [5 empty] | 58.6806 | 61.7583 | 67.1717 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 413.6637 |  |  |  |  | 58.9912 | 61.8536 | 67.2131 | [7 empty] | 0.3517 | -0.0063 | 0.3518 | 6480.3719 | 0.423 | 413.8583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 1.1991 | -12.2482 | 12.3067 | 7970.5487 | 22.1267 | 547.6256 | [5 empty] | 58.9235 | 62.0139 | 67.4497 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 414.1851 |  |  |  |  | 58.9788 | 61.8396 | 67.2055 | [7 empty] | 0.3513 | -0.0108 | 0.3515 | 6481.1196 | 0.4261 | 413.8296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 1.189 | -12.2756 | 12.3331 | 7972.0657 | 22.1778 | 548.2101 | [5 empty] | 59.1676 | 62.2708 | 67.7291 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 414.7073 |  |  |  |  | 59.0749 | 62.1595 | 67.2412 | [7 empty] | 0.1075 | 0.2048 | 0.2313 | 6460.8198 | 0.1687 | 414.4811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 1.1704 | -12.1712 | 12.2274 | 7954.1403 | 22.205 | 548.8162 | [5 empty] | 59.413 | 62.5291 | 68.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 415.2303 |  |  |  |  | 59.2143 | 62.4337 | 67.6744 | [7 empty] | -0.1095 | 0.1509 | 0.1865 | 6482.1274 | 0.2325 | 415.0373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 1.1529 | -12.1936 | 12.248 | 7955.4404 | 22.2484 | 549.3729 | [5 empty] | 59.6596 | 62.7887 | 68.2923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 415.7542 |  |  |  |  | 59.2253 | 62.4642 | 67.6674 | [7 empty] | -0.1273 | 0.1769 | 0.218 | 6479.0105 | 0.2808 | 415.099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 1.1603 | -12.081 | 12.1366 | 7935.0161 | 22.2805 | 549.9944 | [5 empty] | 59.9075 | 63.0496 | 68.5761 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 416.2789 |  |  |  |  | 60.1319 | 63.1174 | 68.1418 | [7 empty] | 0.3628 | 0.255 | 0.4434 | 6438.4703 | 0.3773 | 416.415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 1.1562 | -12.1063 | 12.1613 | 7936.0193 | 22.3272 | 550.5576 | [5 empty] | 60.1567 | 63.3118 | 68.8613 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 416.8043 |  |  |  |  | 60.1169 | 63.098 | 68.1241 | [7 empty] | 0.3673 | 0.2524 | 0.4457 | 6438.605 | 0.3848 | 416.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 1.1479 | -12.131 | 12.1852 | 7937.0007 | 22.3785 | 551.1532 | [5 empty] | 60.4072 | 63.5754 | 69.148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 417.3306 |  |  |  |  | 60.5842 | 63.5245 | 68.9996 | [7 empty] | 0.3623 | 0.01 | 0.3624 | 6477.4151 | 0.4263 | 417.2292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 1.1426 | -12.1468 | 12.2004 | 7936.7543 | 22.4191 | 551.6987 | [5 empty] | 60.6589 | 63.8403 | 69.4362 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 417.8577 |  |  |  |  | 60.8745 | 63.8891 | 69.4553 | [7 empty] | 0.2629 | -0.0126 | 0.2632 | 6486.8026 | 0.3189 | 417.9544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 1.131 | -12.1764 | 12.2288 | 7938.3354 | 22.4792 | 552.346 | [5 empty] | 60.9119 | 64.1067 | 69.7258 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 418.3856 |  |  |  |  | 60.8852 | 63.9025 | 69.4628 | [7 empty] | 0.2614 | -0.0082 | 0.2615 | 6486.1904 | 0.3186 | 417.9811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 1.1222 | -12.1966 | 12.2481 | 7939.0124 | 22.5159 | 552.8732 | [5 empty] | 61.1663 | 64.3743 | 70.017 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 418.9143 |  |  |  |  | 61.2818 | 64.3035 | 69.9201 | [7 empty] | 0.2789 | -0.0228 | 0.2798 | 6487.5361 | 0.3425 | 418.7745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 1.2171 | -12.3216 | 12.3816 | 7950.1886 | 22.5724 | 553.3072 | [5 empty] | 61.4219 | 64.6434 | 70.3096 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 419.4438 |  |  |  |  | 61.5089 | 64.6777 | 69.9817 | [7 empty] | 0.1668 | 0.192 | 0.2544 | 6460.1681 | 0.1894 | 419.5111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 1.2189 | -12.3166 | 12.3768 | 7949.3774 | 22.5101 | 553.3028 | [5 empty] | 61.6789 | 64.9139 | 70.6038 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 419.9741 |  |  |  |  | 61.5157 | 64.6821 | 69.9899 | [7 empty] | 0.1698 | 0.1897 | 0.2546 | 6460.3624 | 0.1983 | 419.5198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 1.2086 | -12.3301 | 12.3892 | 7948.9262 | 22.55 | 553.8657 | [5 empty] | 61.9372 | 65.1857 | 70.8995 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 420.5052 |  |  |  |  | 61.917 | 65.0737 | 70.4469 | [7 empty] | 0.2057 | 0.1665 | 0.2646 | 6462.0614 | 0.2171 | 420.2865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 1.2923 | -12.4673 | 12.5341 | 7959.6146 | 22.7005 | 554.8335 | [5 empty] | 62.1968 | 65.4589 | 71.1966 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 421.0371 |  |  |  |  | 62.3387 | 65.5212 | 70.9334 | [7 empty] | 0.1997 | 0.1668 | 0.2601 | 6462.4885 | 0.2103 | 421.1581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 1.2905 | -12.4849 | 12.5515 | 7958.8089 | 22.758 | 555.4917 | [5 empty] | 62.4578 | 65.7336 | 71.4954 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 421.5698 |  |  |  |  | 62.3085 | 65.4908 | 70.8889 | [7 empty] | 0.2004 | 0.1733 | 0.265 | 6461.4106 | 0.2189 | 421.0991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 1.2944 | -12.4827 | 12.5496 | 7958.5962 | 22.6849 | 555.4314 | [5 empty] | 62.7201 | 66.0096 | 71.7956 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 422.1033 |  |  |  |  | 62.7459 | 65.9109 | 71.3824 | [7 empty] | 0.248 | 0.1457 | 0.2876 | 6463.1418 | 0.2579 | 421.9127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 1.2747 | -12.5037 | 12.5685 | 7959.4939 | 22.7296 | 556.0365 | [5 empty] | 62.9838 | 66.2871 | 72.0974 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 422.6376 |  |  |  |  | 63.1264 | 66.3371 | 71.823 | [7 empty] | 0.2164 | 0.1622 | 0.2704 | 6462.4785 | 0.225 | 422.7336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 1.2759 | -12.5422 | 12.607 | 7959.1658 | 22.8694 | 557.1491 | [5 empty] | 63.2488 | 66.566 | 72.4008 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 423.1727 |  |  |  |  | 63.2109 | 66.4036 | 71.8926 | [7 empty] | 0.2484 | 0.1597 | 0.2953 | 6461.0699 | 0.2595 | 422.8612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 1.1494 | -12.5902 | 12.6425 | 7970.0066 | 22.8844 | 557.6618 | [5 empty] | 63.5152 | 66.8464 | 72.7057 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 423.7086 |  |  |  |  | 63.6146 | 66.8233 | 72.3551 | [7 empty] | 0.2534 | 0.155 | 0.297 | 6461.6348 | 0.2618 | 423.6644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 1.1345 | -12.6096 | 12.6605 | 7970.3182 | 22.9293 | 558.2804 | [5 empty] | 63.7829 | 67.1282 | 73.0122 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 424.2453 |  |  |  |  | 63.7955 | 67.1491 | 72.8392 | [7 empty] | 0.0342 | 0.1075 | 0.1128 | 6481.3798 | 0.0847 | 424.2849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 1.1409 | -12.6108 | 12.6623 | 7970.0232 | 22.8697 | 558.3064 | [5 empty] | 64.052 | 67.4114 | 73.3203 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 424.7828 |  |  |  |  | 63.7697 | 67.1302 | 72.8268 | [7 empty] | 0.0208 | 0.1044 | 0.1065 | 6482.5998 | 0.1068 | 424.249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 1.0223 | -12.6516 | 12.6928 | 7979.2665 | 22.8861 | 558.839 | [5 empty] | 64.3226 | 67.6962 | 73.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 425.321 |  |  |  |  | 64.2465 | 67.5875 | 73.5699 | [7 empty] | 0.0265 | -0.0363 | 0.045 | 6504.1449 | 0.0609 | 425.1158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 1.017 | -12.6834 | 12.7241 | 7981.4299 | 22.9137 | 559.3492 | [5 empty] | 64.5945 | 67.9823 | 73.9412 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 425.8601 |  |  |  |  | 64.5507 | 67.9554 | 73.5526 | [7 empty] | 0.0552 | 0.197 | 0.2046 | 6466.5446 | 0.1557 | 425.8094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 1.019 | -12.5651 | 12.6064 | 7961.0661 | 22.924 | 559.9253 | [5 empty] | 64.8678 | 68.27 | 74.2541 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 426.4 |  |  |  |  | 64.5396 | 67.953 | 73.5341 | [7 empty] | 0.046 | 0.2071 | 0.2122 | 6465.4985 | 0.1814 | 425.805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 1.0078 | -12.5929 | 12.6332 | 7962.672 | 22.9578 | 560.492 | [5 empty] | 65.1425 | 68.5591 | 74.5686 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 426.9406 |  |  |  |  | 64.9992 | 68.4377 | 74.0695 | [7 empty] | 0.0427 | 0.2021 | 0.2066 | 6466.5661 | 0.1649 | 426.7139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 1.0059 | -12.4909 | 12.5313 | 7944.8389 | 22.9752 | 561.1056 | [5 empty] | 65.4187 | 68.8497 | 74.8847 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 427.4821 |  |  |  |  | 65.4526 | 68.8838 | 74.7907 | [7 empty] | 0.0319 | 0.0698 | 0.0768 | 6487.4975 | 0.0556 | 427.5454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 0.9801 | -12.5471 | 12.5853 | 7948.4242 | 23.1033 | 562.2176 | [5 empty] | 65.6962 | 69.1419 | 75.2024 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 428.0243 |  |  |  |  | 65.4635 | 68.8999 | 74.8147 | [7 empty] | 0.0241 | 0.0671 | 0.0712 | 6488.3574 | 0.0763 | 427.5752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 0.9713 | -12.5745 | 12.6119 | 7949.9453 | 23.1303 | 562.764 | [5 empty] | 65.9752 | 69.4355 | 75.5218 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 428.5673 |  |  |  |  | 65.8808 | 69.3663 | 75.2774 | [7 empty] | -0.0034 | 0.0953 | 0.0953 | 6485.6087 | 0.0888 | 428.4396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 0.9647 | -12.6022 | 12.639 | 7951.081 | 23.1667 | 563.3695 | [5 empty] | 66.2557 | 69.7306 | 75.8428 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 429.1111 |  |  |  |  | 66.3282 | 69.8095 | 75.8235 | [7 empty] | 0.0201 | 0.0563 | 0.0597 | 6490.2941 | 0.0475 | 429.2561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 0.9447 | -12.6151 | 12.6504 | 7951.2042 | 23.1833 | 563.893 | [5 empty] | 66.5375 | 70.0273 | 76.1654 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 429.6557 |  |  |  |  | 66.2815 | 69.7582 | 75.7794 | [7 empty] | 0.0205 | 0.0497 | 0.0537 | 6491.2751 | 0.0725 | 429.1618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 0.9433 | -12.6503 | 12.6854 | 7953.1646 | 23.2188 | 564.4943 | [5 empty] | 66.8209 | 70.3255 | 76.4898 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 430.201 |  |  |  |  | 66.7335 | 70.2364 | 76.2749 | [7 empty] | 0.0224 | 0.063 | 0.0668 | 6489.1758 | 0.0531 | 430.0383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 0.9311 | -12.6679 | 12.7021 | 7953.138 | 23.2487 | 565.0987 | [5 empty] | 67.1057 | 70.6252 | 76.8158 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 430.7472 |  |  |  |  | 67.19 | 70.7077 | 76.8083 | [7 empty] | 0.0303 | 0.0502 | 0.0586 | 6490.7135 | 0.0455 | 430.8971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 0.9121 | -12.7236 | 12.7562 | 7956.1879 | 23.3676 | 566.212 | [5 empty] | 67.3919 | 70.9265 | 77.1435 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 431.2941 |  |  |  |  | 67.1894 | 70.7111 | 76.8053 | [7 empty] | 0.0262 | 0.0545 | 0.0604 | 6490.2904 | 0.065 | 430.9034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 1.0043 | -12.7246 | 12.7641 | 7949.7862 | 23.3678 | 566.5777 | [5 empty] | 67.6797 | 71.2293 | 77.4728 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 431.8418 |  |  |  |  | 67.2204 | 70.9553 | 76.778 | [7 empty] | -0.1953 | 0.244 | 0.3126 | 6473.8386 | 0.3896 | 431.3463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 1.0311 | -12.7234 | 12.7651 | 7948.2814 | 23.297 | 566.5766 | [5 empty] | 67.9689 | 71.5337 | 77.8039 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 432.3903 |  |  |  |  | 67.6789 | 71.4243 | 77.3123 | [7 empty] | -0.1817 | 0.2283 | 0.2918 | 6475.5493 | 0.3596 | 432.1934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 1.0018 | -12.7505 | 12.7898 | 7950.6509 | 23.3148 | 567.1409 | [5 empty] | 68.2596 | 71.8397 | 78.1367 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 432.9396 |  |  |  |  | 68.1521 | 71.9159 | 77.8937 | [7 empty] | -0.1827 | 0.2019 | 0.2722 | 6479.6325 | 0.3402 | 433.0762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 1.102 | -12.7441 | 12.7917 | 7942.9555 | 23.3089 | 567.4835 | [5 empty] | 68.5518 | 72.1472 | 78.4712 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 433.4896 |  |  |  |  | 68.1606 | 71.9195 | 77.8781 | [7 empty] | -0.1712 | 0.2112 | 0.2719 | 6477.6076 | 0.3388 | 433.0825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 1.0988 | -12.762 | 12.8092 | 7942.6798 | 23.328 | 568.0548 | [5 empty] | 68.8456 | 72.4564 | 78.8074 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 434.0405 |  |  |  |  | 68.5339 | 72.2043 | 78.3375 | [7 empty] | -0.0588 | 0.1147 | 0.1289 | 6485.9762 | 0.1591 | 433.5915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 1.0842 | -12.7674 | 12.8133 | 7941.3135 | 23.339 | 568.6086 | [5 empty] | 69.1408 | 72.7671 | 79.1454 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 434.5921 |  |  |  |  | 68.9545 | 72.6509 | 78.8627 | [7 empty] | -0.0724 | 0.0944 | 0.119 | 6489.794 | 0.1483 | 434.386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 1.0764 | -12.8021 | 12.8473 | 7943.4606 | 23.3635 | 569.2133 | [5 empty] | 69.4376 | 73.0794 | 79.4851 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 435.1444 |  |  |  |  | 69.0201 | 72.8122 | 78.8951 | [7 empty] | -0.1643 | 0.1839 | 0.2466 | 6481.4359 | 0.3128 | 434.672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 1.0618 | -12.8331 | 12.8769 | 7945.7859 | 23.3736 | 569.7458 | [5 empty] | 69.7359 | 73.3934 | 79.8265 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 435.6976 |  |  |  |  | 69.4759 | 73.2882 | 79.4218 | [7 empty] | -0.1607 | 0.178 | 0.2398 | 6482.1695 | 0.2996 | 435.5125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 1.0574 | -12.8478 | 12.8913 | 7945.1978 | 23.385 | 570.3024 | [5 empty] | 70.0357 | 73.7089 | 80.1698 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 436.2515 |  |  |  |  | 69.9273 | 73.766 | 79.9146 | [7 empty] | -0.158 | 0.1917 | 0.2484 | 6480.0502 | 0.3061 | 436.3514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 0.9369 | -12.89 | 12.9241 | 7954.1812 | 23.384 | 570.8656 | [5 empty] | 70.3371 | 74.0261 | 80.5148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 436.8062 |  |  |  |  | 69.9424 | 73.7771 | 79.9005 | [7 empty] | -0.1459 | 0.2045 | 0.2512 | 6477.5107 | 0.3083 | 436.3709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 0.9246 | -12.905 | 12.9381 | 7954.3817 | 23.3804 | 571.3467 | [5 empty] | 70.64 | 74.3449 | 80.8615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 437.3616 |  |  |  |  | 70.3651 | 74.2412 | 80.4729 | [7 empty] | -0.1856 | 0.1721 | 0.2531 | 6484.4868 | 0.3207 | 437.1812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 0.8003 | -12.9438 | 12.9685 | 7963.1007 | 23.3748 | 571.8992 | [5 empty] | 70.9445 | 74.6654 | 81.2101 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 437.9178 |  |  |  |  | 70.8425 | 74.6952 | 80.9983 | [7 empty] | -0.1279 | 0.1474 | 0.1952 | 6485.0796 | 0.2418 | 437.9694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 0.7869 | -12.957 | 12.9809 | 7962.4387 | 23.3883 | 572.5072 | [5 empty] | 71.2506 | 74.9875 | 81.5605 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 438.4748 |  |  |  |  | 70.8508 | 74.7131 | 81.0222 | [7 empty] | -0.141 | 0.1467 | 0.2034 | 6485.8945 | 0.2618 | 438.0005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 0.7892 | -12.9796 | 13.0036 | 7963.0692 | 23.3822 | 572.9679 | [5 empty] | 71.5582 | 75.3113 | 81.9126 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 439.0326 |  |  |  |  | 71.3612 | 75.2332 | 81.645 | [7 empty] | -0.1303 | 0.1142 | 0.1732 | 6490.146 | 0.2207 | 438.8982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 0.7898 | -12.9851 | 13.0091 | 7963.4702 | 23.3114 | 573.0316 | [5 empty] | 71.8675 | 75.6368 | 82.2666 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 439.5911 |  |  |  |  | 71.811 | 75.7133 | 82.1057 | [7 empty] | -0.1255 | 0.1462 | 0.1926 | 6485.2272 | 0.2385 | 439.7221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 0.7803 | -12.9906 | 13.014 | 7961.8098 | 23.3138 | 573.5888 | [5 empty] | 72.1783 | 75.9639 | 82.6224 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 440.1504 |  |  |  |  | 71.8198 | 75.7277 | 82.1107 | [7 empty] | -0.1298 | 0.1524 | 0.2002 | 6484.5509 | 0.2523 | 439.7467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 0.7631 | -13.0038 | 13.0262 | 7961.6467 | 23.3137 | 574.1342 | [5 empty] | 72.4908 | 76.2928 | 82.9801 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 440.7104 |  |  |  |  | 72.2756 | 76.2331 | 82.6784 | [7 empty] | -0.1667 | 0.1469 | 0.2221 | 6487.3605 | 0.2814 | 440.609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 0.7466 | -13.0497 | 13.071 | 7963.2984 | 23.3965 | 575.1966 | [5 empty] | 72.8048 | 76.6233 | 83.3396 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 441.2712 |  |  |  |  | 72.7132 | 76.6575 | 83.2381 | [7 empty] | -0.14 | 0.091 | 0.167 | 6494.1369 | 0.2144 | 441.3291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 0.7315 | -13.0668 | 13.0872 | 7963.4576 | 23.3985 | 575.763 | [5 empty] | 73.1205 | 76.9555 | 83.701 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 441.8328 |  |  |  |  | 72.7241 | 76.663 | 83.2561 | [7 empty] | -0.135 | 0.084 | 0.159 | 6494.8841 | 0.214 | 441.3385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 0.7204 | -13.0802 | 13.1 | 7962.9758 | 23.3977 | 576.3169 | [5 empty] | 73.4378 | 77.2895 | 84.0642 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 442.3951 |  |  |  |  | 73.0654 | 77.1001 | 83.8021 | [7 empty] | -0.2505 | 0.0606 | 0.2577 | 6504.44 | 0.3233 | 442.0765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 0.7241 | -13.0973 | 13.1173 | 7962.0517 | 23.4053 | 576.9142 | [5 empty] | 73.7568 | 77.6252 | 84.4293 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 442.9582 |  |  |  |  | 73.5139 | 77.5968 | 84.2776 | [7 empty] | -0.2677 | 0.0968 | 0.2846 | 6500.0636 | 0.3599 | 442.9106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 0.8047 | -13.2085 | 13.233 | 7971.201 | 23.4162 | 577.3429 | [5 empty] | 74.0774 | 77.9626 | 84.7963 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 443.522 |  |  |  |  | 73.8303 | 78.0148 | 84.8167 | [7 empty] | -0.3942 | 0.0677 | 0.3999 | 6510.9616 | 0.4878 | 443.6091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 0.8035 | -13.239 | 13.2633 | 7973.0051 | 23.4055 | 577.8131 | [5 empty] | 74.3996 | 78.3017 | 85.1651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 444.0866 |  |  |  |  | 73.8651 | 78.0468 | 84.8319 | [7 empty] | -0.384 | 0.0768 | 0.3916 | 6509.1044 | 0.4838 | 443.6624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 0.8925 | -13.3645 | 13.3943 | 7983.8425 | 23.4157 | 578.216 | [5 empty] | 74.7235 | 78.6426 | 85.5359 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 444.6519 |  |  |  |  | 74.3166 | 78.5193 | 85.4044 | [7 empty] | -0.3916 | 0.0469 | 0.3944 | 6513.8224 | 0.4749 | 444.4476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 0.8799 | -13.3987 | 13.4276 | 7986.4462 | 23.4099 | 578.7342 | [5 empty] | 75.0491 | 78.9853 | 85.9086 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 445.218 |  |  |  |  | 74.8103 | 79.0296 | 85.948 | [7 empty] | -0.376 | 0.0509 | 0.3794 | 6512.3711 | 0.4579 | 445.291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 0.8748 | -13.2992 | 13.3279 | 7969.9985 | 23.3872 | 579.3072 | [5 empty] | 75.3764 | 79.3297 | 86.2833 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 445.7849 |  |  |  |  | 75.2403 | 79.3681 | 86.4753 | [7 empty] | -0.2628 | -0.046 | 0.2668 | 6520.4238 | 0.2871 | 445.8478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 0.8599 | -13.3297 | 13.3574 | 7972.2519 | 23.3779 | 579.8167 | [5 empty] | 75.7054 | 79.676 | 86.6598 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 446.3525 |  |  |  |  | 75.2357 | 79.3586 | 86.4707 | [7 empty] | -0.2582 | -0.0496 | 0.2629 | 6520.6997 | 0.2888 | 445.8322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 0.8623 | -13.2247 | 13.2528 | 7955.0211 | 23.3489 | 580.3534 | [5 empty] | 76.036 | 80.024 | 87.0383 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 446.9208 |  |  |  |  | 75.7266 | 79.8597 | 87.0323 | [7 empty] | -0.2411 | -0.06 | 0.2485 | 6521.2474 | 0.2601 | 446.6529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 0.8412 | -13.2484 | 13.2751 | 7956.495 | 23.3402 | 580.8899 | [5 empty] | 76.3684 | 80.3738 | 87.4188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 447.4899 |  |  |  |  | 76.1246 | 80.1877 | 87.5878 | [7 empty] | -0.1666 | -0.172 | 0.2395 | 6533.4713 | 0.1819 | 447.1875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 0.7364 | -13.3007 | 13.321 | 7966.0881 | 23.3189 | 581.3899 | [5 empty] | 76.7025 | 80.7254 | 87.8012 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 448.0597 |  |  |  |  | 76.6176 | 80.6675 | 88.1273 | [7 empty] | -0.1204 | -0.1862 | 0.2218 | 6533.0091 | 0.1546 | 447.9661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 0.713 | -13.3204 | 13.3394 | 7967.0226 | 23.3107 | 581.9446 | [5 empty] | 77.0383 | 81.0788 | 88.1857 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 448.6303 |  |  |  |  | 77.1212 | 81.2242 | 88.716 | [7 empty] | -0.15 | -0.1732 | 0.2291 | 6532.577 | 0.1682 | 448.8643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 0.6028 | -13.368 | 13.3816 | 7976.3318 | 23.2842 | 582.4243 | [5 empty] | 77.3759 | 81.4341 | 88.5721 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 449.2016 |  |  |  |  | 77.0989 | 81.2007 | 88.7002 | [7 empty] | -0.1521 | -0.178 | 0.2341 | 6533.379 | 0.1757 | 448.8266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 0.5752 | -13.395 | 13.4073 | 7978.4638 | 23.275 | 582.9727 | [5 empty] | 77.7152 | 81.7912 | 88.9604 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 449.7737 |  |  |  |  | 77.5606 | 81.6789 | 89.2839 | [7 empty] | -0.155 | -0.2096 | 0.2607 | 6537.9765 | 0.1845 | 449.5941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 0.5889 | -13.3981 | 13.4111 | 7978.3447 | 23.1862 | 582.9504 | [5 empty] | 78.0562 | 82.1501 | 89.3508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 450.3465 |  |  |  |  | 78.0907 | 82.2053 | 89.8307 | [7 empty] | -0.1099 | -0.2012 | 0.2292 | 6534.3145 | 0.1589 | 450.4344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 0.5719 | -13.4156 | 13.4278 | 7978.7612 | 23.1737 | 583.4816 | [5 empty] | 78.399 | 82.5109 | 89.7433 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 450.9201 |  |  |  |  | 78.1329 | 82.2369 | 89.858 | [7 empty] | -0.0924 | -0.1997 | 0.22 | 6533.1863 | 0.1643 | 450.4847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 0.5629 | -13.4539 | 13.4656 | 7981.5131 | 23.1684 | 584.0306 | [5 empty] | 78.7436 | 82.8735 | 90.1377 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 451.4944 |  |  |  |  | 79.1389 | 82.9603 | 90.3619 | [7 empty] | 0.3831 | -0.1133 | 0.3995 | 6496.3484 | 0.4947 | 451.6315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 0.5276 | -13.5206 | 13.5309 | 7986.4623 | 23.2423 | 585.1356 | [5 empty] | 79.09 | 83.2381 | 90.5342 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 452.0694 |  |  |  |  | 79.1628 | 83.0038 | 90.3635 | [7 empty] | 0.3696 | -0.0884 | 0.38 | 6493.5315 | 0.4685 | 451.7001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 0.5203 | -13.5309 | 13.5409 | 7985.5536 | 23.2251 | 585.6414 | [5 empty] | 79.4381 | 83.6045 | 90.9327 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 452.6451 |  |  |  |  | 79.6796 | 83.5205 | 91.0542 | [7 empty] | 0.3758 | -0.1542 | 0.4062 | 6502.4959 | 0.5091 | 452.5134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 0.492 | -13.5786 | 13.5875 | 7987.1962 | 23.3044 | 586.8127 | [5 empty] | 79.7881 | 83.9728 | 91.3333 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 453.2216 |  |  |  |  | 80.1817 | 84.0294 | 91.6406 | [7 empty] | 0.392 | -0.1725 | 0.4283 | 6504.2348 | 0.537 | 453.3099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 0.4807 | -13.6009 | 13.6094 | 7988.0258 | 23.2899 | 587.3314 | [5 empty] | 80.1399 | 84.343 | 91.736 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 453.7989 |  |  |  |  | 80.1322 | 83.9891 | 91.5593 | [7 empty] | 0.3851 | -0.1528 | 0.4143 | 6501.806 | 0.5232 | 453.247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 0.5858 | -13.59 | 13.6026 | 7979.8245 | 23.259 | 587.6605 | [5 empty] | 80.4934 | 84.7152 | 92.1407 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 454.3768 |  |  |  |  | 80.5549 | 84.5221 | 91.604 | [7 empty] | 0.3839 | 0.1175 | 0.4015 | 6464.2068 | 0.4015 | 454.0773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 0.584 | -13.5916 | 13.6041 | 7980.1533 | 23.1686 | 587.6549 | [5 empty] | 80.8489 | 85.0892 | 92.5476 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 454.9555 |  |  |  |  | 81.1854 | 85.0579 | 92.7729 | [7 empty] | 0.4209 | -0.1821 | 0.4586 | 6504.0805 | 0.5732 | 454.9071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 0.5686 | -13.6079 | 13.6198 | 7980.7009 | 23.1431 | 588.1107 | [5 empty] | 81.2061 | 85.4652 | 92.9565 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 455.5349 |  |  |  |  | 81.2813 | 85.3145 | 92.8272 | [7 empty] | 0.2748 | -0.0512 | 0.2795 | 6493.2299 | 0.3401 | 455.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 0.6672 | -13.5959 | 13.6122 | 7972.3688 | 23.1198 | 588.5051 | [5 empty] | 81.5652 | 85.8431 | 93.3676 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 456.1151 |  |  |  |  | 81.3513 | 85.6522 | 92.8225 | [7 empty] | 0.0259 | 0.1658 | 0.1678 | 6475.7134 | 0.1383 | 455.8223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 0.6563 | -13.6118 | 13.6276 | 7972.414 | 23.1009 | 589.0078 | [5 empty] | 81.9262 | 86.223 | 93.7808 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 456.696 |  |  |  |  | 81.7329 | 85.9841 | 92.8441 | [7 empty] | 0.1794 | 0.3164 | 0.3637 | 6447.4049 | 0.2549 | 456.3308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 0.6415 | -13.6287 | 13.6438 | 7972.3675 | 23.092 | 589.5876 | [5 empty] | 82.289 | 86.6049 | 94.1961 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 457.2776 |  |  |  |  | 82.2684 | 86.5437 | 93.4969 | [7 empty] | 0.1748 | 0.2938 | 0.3418 | 6450.88 | 0.2351 | 457.1845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 0.6353 | -13.6365 | 13.6513 | 7971.0114 | 23.0742 | 590.1081 | [5 empty] | 82.6537 | 86.9887 | 94.6136 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 457.8599 |  |  |  |  | 82.7482 | 87.0533 | 94.0445 | [7 empty] | 0.1698 | 0.2967 | 0.3419 | 6450.8532 | 0.235 | 457.9577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 0.6257 | -13.6485 | 13.6629 | 7969.9044 | 23.0694 | 590.7218 | [5 empty] | 83.0203 | 87.3745 | 95.0332 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 458.443 |  |  |  |  | 82.7552 | 87.0582 | 94.0598 | [7 empty] | 0.1708 | 0.2916 | 0.338 | 6451.5037 | 0.2411 | 457.9651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 0.6156 | -13.6606 | 13.6745 | 7969.4351 | 23.0479 | 591.2159 | [5 empty] | 83.3888 | 87.7623 | 95.455 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 459.0267 |  |  |  |  | 83.2612 | 87.5748 | 94.6355 | [7 empty] | 0.1868 | 0.2818 | 0.3381 | 6452.1747 | 0.236 | 458.7447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 0.4895 | -13.6918 | 13.7006 | 7976.9116 | 23.0141 | 591.7169 | [5 empty] | 83.7591 | 88.1521 | 95.879 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 459.6112 |  |  |  |  | 83.5932 | 87.988 | 95.1872 | [7 empty] | 0.089 | 0.2425 | 0.2583 | 6462.4443 | 0.1864 | 459.3654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 0.4696 | -13.7112 | 13.7192 | 7977.6838 | 22.9966 | 592.2418 | [5 empty] | 84.1315 | 88.544 | 96.3052 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 460.1964 |  |  |  |  | 84.1443 | 88.5566 | 95.8274 | [7 empty] | 0.0982 | 0.2298 | 0.2499 | 6463.8243 | 0.1742 | 460.2152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 0.3412 | -13.7512 | 13.7554 | 7986.7991 | 22.9539 | 592.6682 | [5 empty] | 84.5057 | 88.9378 | 96.7336 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 460.7824 |  |  |  |  | 84.5166 | 89.034 | 96.447 | [7 empty] | -0.0245 | 0.1949 | 0.1964 | 6474.6773 | 0.1851 | 460.9251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 0.3541 | -13.7759 | 13.7805 | 7986.6495 | 22.9439 | 593.2094 | [5 empty] | 84.8818 | 89.3337 | 97.1642 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 461.369 |  |  |  |  | 84.5289 | 89.0364 | 96.463 | [7 empty] | -0.0144 | 0.1871 | 0.1876 | 6475.2446 | 0.1815 | 460.9286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 0.3314 | -13.7893 | 13.7932 | 7986.6185 | 22.9276 | 593.7578 | [5 empty] | 85.26 | 89.7317 | 97.597 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 461.9564 |  |  |  |  | 85.0139 | 89.5461 | 97.0189 | [7 empty] | -0.0138 | 0.1857 | 0.1862 | 6475.4695 | 0.1733 | 461.6827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 0.3293 | -13.7951 | 13.799 | 7984.8271 | 22.9077 | 594.2697 | [5 empty] | 85.64 | 90.1317 | 98.032 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 462.5444 |  |  |  |  | 85.604 | 90.1585 | 97.7046 | [7 empty] | -0.0074 | 0.1746 | 0.1748 | 6476.7196 | 0.1554 | 462.5838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 0.3159 | -13.8108 | 13.8144 | 7984.9855 | 22.8847 | 594.7584 | [5 empty] | 86.0221 | 90.5338 | 98.4694 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 463.1332 |  |  |  |  | 86.1236 | 90.7158 | 98.3129 | [7 empty] | -0.0201 | 0.1746 | 0.1758 | 6477.409 | 0.1676 | 463.3991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 0.3095 | -13.8387 | 13.8422 | 7986.1618 | 22.8716 | 595.296 | [5 empty] | 86.4061 | 90.9379 | 98.9089 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 463.7227 |  |  |  |  | 86.1454 | 90.8716 | 98.2914 | [7 empty] | -0.1405 | 0.282 | 0.315 | 6468.8786 | 0.35 | 463.6262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 0.3996 | -13.8353 | 13.8411 | 7979.9513 | 22.834 | 595.5985 | [5 empty] | 86.7921 | 91.3442 | 99.3508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 464.3129 |  |  |  |  | 86.6972 | 91.4139 | 98.9231 | [7 empty] | -0.1026 | 0.2562 | 0.276 | 6470.5717 | 0.2961 | 464.414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 0.3949 | -13.8575 | 13.8631 | 7980.2292 | 22.8218 | 596.1504 | [5 empty] | 87.1801 | 91.7525 | 99.7949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 464.9038 |  |  |  |  | 87.1857 | 91.7957 | 99.5358 | [7 empty] | 0.0153 | 0.1458 | 0.1466 | 6479.6687 | 0.1186 | 464.9662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 0.4929 | -13.8575 | 13.8663 | 7974.0688 | 22.7878 | 596.4657 | [5 empty] | 87.5701 | 92.163 | 100.2414 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 465.4955 |  |  |  |  | 87.7079 | 92.3389 | 100.1357 | [7 empty] | 0.0211 | 0.1402 | 0.1418 | 6480.1802 | 0.1169 | 465.7484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 0.467 | -13.9205 | 13.9283 | 7978.2037 | 22.8445 | 597.4905 | [5 empty] | 87.9621 | 92.5755 | 100.6901 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 466.0878 |  |  |  |  | 87.6949 | 92.3241 | 100.1229 | [7 empty] | 0.0217 | 0.1385 | 0.1402 | 6480.3788 | 0.121 | 465.7271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 0.4502 | -13.9459 | 13.9531 | 7979.771 | 22.8223 | 597.9786 | [5 empty] | 88.3562 | 92.9903 | 101.1412 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 466.6808 |  |  |  |  | 88.2515 | 92.8559 | 100.8599 | [7 empty] | 0.0544 | 0.0581 | 0.0796 | 6489.5828 | 0.0637 | 466.489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 0.4413 | -13.9385 | 13.9455 | 7978.9501 | 22.7357 | 598.0317 | [5 empty] | 88.7522 | 93.4071 | 101.5946 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 467.2746 |  |  |  |  | 88.7808 | 93.4809 | 101.4715 | [7 empty] | -0.012 | 0.0986 | 0.0993 | 6487.4322 | 0.0937 | 467.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 0.4243 | -13.9624 | 13.9689 | 7980.3477 | 22.7125 | 598.5163 | [5 empty] | 89.1504 | 93.8261 | 102.0503 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 467.869 |  |  |  |  | 88.791 | 93.4919 | 101.4532 | [7 empty] | -0.0066 | 0.1123 | 0.1125 | 6485.3388 | 0.1215 | 467.395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 0.4192 | -13.9837 | 13.99 | 7980.662 | 22.6956 | 599.039 | [5 empty] | 89.5506 | 94.2473 | 102.5085 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 468.4641 |  |  |  |  | 89.2975 | 93.99 | 102.087 | [7 empty] | 0.0166 | 0.0654 | 0.0674 | 6490.4952 | 0.0722 | 468.1008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 0.4109 | -14.0171 | 14.0231 | 7982.7566 | 22.6785 | 599.5465 | [5 empty] | 89.9529 | 94.6707 | 102.9689 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 469.06 |  |  |  |  | 89.3762 | 94.345 | 102.092 | [7 empty] | -0.227 | 0.2765 | 0.3577 | 6474.2831 | 0.4306 | 468.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 0.3976 | -14.0313 | 14.0369 | 7982.6375 | 22.6557 | 600.0449 | [5 empty] | 90.3572 | 95.0963 | 103.4318 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 469.6565 |  |  |  |  | 89.9571 | 94.947 | 102.7717 | [7 empty] | -0.2201 | 0.2629 | 0.3429 | 6475.8075 | 0.4099 | 469.4476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 0.4006 | -14.0435 | 14.0492 | 7984.0562 | 22.568 | 600.0506 | [5 empty] | 90.7637 | 95.524 | 103.8971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 470.2537 |  |  |  |  | 90.467 | 95.4681 | 103.3659 | [7 empty] | -0.2066 | 0.2476 | 0.3225 | 6477.2396 | 0.3844 | 470.1758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 0.4013 | -14.0774 | 14.0832 | 7985.8128 | 22.5517 | 600.5549 | [5 empty] | 91.1722 | 95.954 | 104.3647 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 470.8516 |  |  |  |  | 90.9437 | 95.9658 | 103.9393 | [7 empty] | -0.2075 | 0.232 | 0.3112 | 6479.3847 | 0.3737 | 470.868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 0.3801 | -14.0908 | 14.0959 | 7985.8517 | 22.5297 | 601.0704 | [5 empty] | 91.5829 | 96.3862 | 104.8348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 471.4503 |  |  |  |  | 90.9776 | 96.0004 | 103.9829 | [7 empty] | -0.2073 | 0.229 | 0.3089 | 6479.7639 | 0.3795 | 470.9159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 0.3637 | -14.1153 | 14.12 | 7987.2321 | 22.5073 | 601.5617 | [5 empty] | 91.9957 | 96.8207 | 105.3073 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 472.0496 |  |  |  |  | 91.5249 | 96.5675 | 104.633 | [7 empty] | -0.2028 | 0.2122 | 0.2935 | 6481.8063 | 0.3585 | 471.7006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 0.3207 | -14.1554 | 14.159 | 7989.1401 | 22.5542 | 602.5724 | [5 empty] | 92.4106 | 97.2574 | 105.7823 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 472.6496 |  |  |  |  | 91.8443 | 96.8981 | 105.0187 | [7 empty] | -0.2009 | 0.1994 | 0.283 | 6483.4197 | 0.3513 | 472.1561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 0.3076 | -14.1802 | 14.1836 | 7990.4869 | 22.5299 | 603.0471 | [5 empty] | 92.8277 | 97.6963 | 106.2597 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 473.2503 |  |  |  |  | 92.6426 | 97.7329 | 105.9889 | [7 empty] | -0.2054 | 0.1701 | 0.2667 | 6487.5182 | 0.3283 | 473.3002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 0.1937 | -14.0875 | 14.0889 | 7981.3788 | 22.4671 | 603.5124 | [5 empty] | 93.2469 | 98.1375 | 106.7396 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 473.8516 |  |  |  |  | 93.1782 | 98.2886 | 106.6309 | [7 empty] | -0.2027 | 0.1518 | 0.2533 | 6489.8004 | 0.3146 | 474.0569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 0.189 | -14.1151 | 14.1163 | 7982.5774 | 22.4473 | 604.0082 | [5 empty] | 93.6683 | 98.5811 | 107.222 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 474.4537 |  |  |  |  | 93.1489 | 98.2537 | 106.6009 | [7 empty] | -0.1997 | 0.1478 | 0.2484 | 6490.1813 | 0.3142 | 474.0096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 0.0652 | -14.0424 | 14.0425 | 7974.138 | 22.4505 | 604.9404 | [5 empty] | 94.0919 | 99.0269 | 107.7069 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 475.0564 |  |  |  |  | 93.7278 | 98.8604 | 107.2806 | [7 empty] | -0.1998 | 0.1382 | 0.2429 | 6491.4564 | 0.3029 | 474.8317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 0.05 | -14.0631 | 14.0632 | 7974.4869 | 22.4397 | 605.5245 | [5 empty] | 94.5177 | 99.475 | 108.1943 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 475.6599 |  |  |  |  | 94.3651 | 99.5169 | 108.0403 | [7 empty] | -0.1914 | 0.1157 | 0.2237 | 6494.0089 | 0.2779 | 475.7162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 0.0354 | -14.0842 | 14.0843 | 7975.5647 | 22.4102 | 605.9702 | [5 empty] | 94.9457 | 99.9254 | 108.6842 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 476.264 |  |  |  |  | 94.8227 | 99.9965 | 108.6004 | [7 empty] | -0.1957 | 0.0983 | 0.219 | 6496.4779 | 0.2719 | 476.3591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 0.0146 | -14.091 | 14.091 | 7974.9641 | 22.3804 | 606.4398 | [5 empty] | 95.3759 | 100.3782 | 109.1767 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 476.8688 |  |  |  |  | 94.7945 | 99.9669 | 108.5681 | [7 empty] | -0.1959 | 0.0984 | 0.2192 | 6496.4745 | 0.2838 | 476.3195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 0.0199 | -14.1148 | 14.1148 | 7975.0308 | 22.3662 | 606.9745 | [5 empty] | 95.8083 | 100.8333 | 109.6717 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 477.4742 |  |  |  |  | 95.4065 | 100.5911 | 109.2855 | [7 empty] | -0.18 | 0.0785 | 0.1963 | 6498.3063 | 0.2473 | 477.1524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 0.0974 | -14.2216 | 14.2219 | 7983.4506 | 22.3489 | 607.293 | [5 empty] | 96.243 | 101.2908 | 110.1693 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 478.0804 |  |  |  |  | 95.8235 | 101.1333 | 109.9822 | [7 empty] | -0.3145 | 0.0459 | 0.3178 | 6508.8124 | 0.3751 | 477.872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 0.0862 | -14.2414 | 14.2417 | 7983.9615 | 22.3256 | 607.784 | [5 empty] | 96.6799 | 101.7506 | 110.6694 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 478.6872 |  |  |  |  | 96.4267 | 101.7817 | 110.7541 | [7 empty] | -0.3407 | 0.0188 | 0.3412 | 6513.5166 | 0.3903 | 478.7281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 0.1779 | -14.3551 | 14.3562 | 7992.6152 | 22.3117 | 608.1003 | [5 empty] | 97.1191 | 102.2128 | 111.1721 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 479.2947 |  |  |  |  | 96.7487 | 102.1611 | 111.2459 | [7 empty] | -0.3994 | -0.0099 | 0.3995 | 6519.9411 | 0.4434 | 479.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 0.1669 | -14.3751 | 14.3761 | 7993.1525 | 22.2878 | 608.5861 | [5 empty] | 97.5606 | 102.6774 | 111.6775 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 479.9029 |  |  |  |  | 97.2916 | 102.7617 | 111.9594 | [7 empty] | -0.4414 | -0.0318 | 0.4425 | 6524.671 | 0.4814 | 480.0129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 0.1364 | -14.3941 | 14.3948 | 7994.1572 | 22.2678 | 609.123 | [5 empty] | 98.0043 | 103.1445 | 112.1854 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 480.5117 |  |  |  |  | 97.6696 | 103.1198 | 111.9601 | [7 empty] | -0.3262 | 0.13 | 0.3512 | 6498.5326 | 0.4298 | 480.4796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 0.1289 | -14.4104 | 14.411 | 7993.7022 | 22.2527 | 609.6767 | [5 empty] | 98.4504 | 103.6139 | 112.696 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 481.1212 |  |  |  |  | 98.2697 | 103.7219 | 112.7464 | [7 empty] | -0.3164 | 0.0692 | 0.3239 | 6505.8276 | 0.3869 | 481.2611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 0.1439 | -14.414 | 14.4147 | 7993.4644 | 22.1643 | 609.6803 | [5 empty] | 98.8987 | 104.0858 | 113.2093 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 481.7314 |  |  |  |  | 98.4667 | 104.0005 | 113.4291 | [7 empty] | -0.4628 | -0.0837 | 0.4703 | 6532.1852 | 0.4865 | 481.6214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 0.1009 | -14.4533 | 14.4537 | 7995.3772 | 22.2038 | 610.6446 | [5 empty] | 99.3494 | 104.5601 | 113.7251 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 482.3423 |  |  |  |  | 99.0376 | 104.5436 | 114.0538 | [7 empty] | -0.4042 | -0.1057 | 0.4178 | 6532.2131 | 0.4155 | 482.3211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 0.0885 | -14.4798 | 14.4801 | 7996.6043 | 22.1851 | 611.1623 | [5 empty] | 99.8024 | 105.0369 | 114.2437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 482.9538 |  |  |  |  | 99.5621 | 105.1152 | 114.7361 | [7 empty] | -0.4352 | -0.1285 | 0.4538 | 6536.4879 | 0.4432 | 483.054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 0.0742 | -14.4907 | 14.4909 | 7996.4142 | 22.1507 | 611.588 | [5 empty] | 100.2578 | 105.5161 | 114.765 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 483.566 |  |  |  |  | 99.5836 | 105.1353 | 114.7611 | [7 empty] | -0.433 | -0.1302 | 0.4522 | 6536.5956 | 0.4464 | 483.0798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 0.088 | -14.4845 | 14.4847 | 7995.1945 | 22.0551 | 611.5541 | [5 empty] | 100.7155 | 105.9978 | 115.2889 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 484.1788 |  |  |  |  | 101.1491 | 106.148 | 115.4373 | [7 empty] | 0.3357 | -0.0347 | 0.3375 | 6489.0038 | 0.3904 | 484.3693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 0.0632 | -14.5079 | 14.5081 | 7996.4032 | 22.0385 | 612.1057 | [5 empty] | 101.1756 | 106.482 | 115.8156 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 484.7923 |  |  |  |  | 101.1508 | 106.1485 | 115.4373 | [7 empty] | 0.3371 | -0.0346 | 0.3389 | 6488.9303 | 0.3962 | 484.37 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 0.0363 | -14.5615 | 14.5615 | 7999.4128 | 22.0811 | 613.0566 | [5 empty] | 101.6381 | 106.9688 | 116.345 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 485.4065 |  |  |  |  | 101.4863 | 106.6805 | 115.4987 | [7 empty] | 0.2346 | 0.2077 | 0.3133 | 6463.2914 | 0.24 | 485.043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 0.0262 | -14.5928 | 14.5928 | 8001.0724 | 22.0646 | 613.5822 | [5 empty] | 102.1029 | 107.458 | 116.8771 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 486.0213 |  |  |  |  | 102.0533 | 107.2139 | 116.2153 | [7 empty] | 0.2781 | 0.1412 | 0.3119 | 6469.6827 | 0.2766 | 485.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 0.0249 | -14.5763 | 14.5764 | 7999.3803 | 21.9613 | 613.5225 | [5 empty] | 102.5702 | 107.9498 | 117.412 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 486.6368 |  |  |  |  | 102.4345 | 107.7272 | 116.843 | [7 empty] | 0.1441 | 0.1266 | 0.1918 | 6477.631 | 0.1497 | 486.3585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 0.0017 | -14.5983 | 14.5983 | 8000.8777 | 21.9299 | 613.965 | [5 empty] | 103.0399 | 108.4441 | 117.9496 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 487.2529 |  |  |  |  | 103.0319 | 108.32 | 117.4873 | [7 empty] | 0.1824 | 0.1216 | 0.2192 | 6476.5726 | 0.1793 | 487.0984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -0.0135 | -14.6263 | 14.6263 | 8002.4202 | 21.9097 | 614.474 | [5 empty] | 103.512 | 108.941 | 118.4901 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 487.8697 |  |  |  |  | 103.2591 | 108.81 | 117.9552 | [7 empty] | -0.0759 | 0.1817 | 0.1969 | 6480.8124 | 0.2102 | 487.7073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -0.0271 | -14.6499 | 14.6499 | 8003.3968 | 21.8873 | 614.9718 | [5 empty] | 103.9866 | 109.4405 | 119.0333 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 488.4872 |  |  |  |  | 103.4636 | 109.1983 | 118.6339 | [7 empty] | -0.3062 | 0.0974 | 0.3213 | 6501.7282 | 0.3903 | 488.1882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -0.0304 | -14.6662 | 14.6663 | 8003.1544 | 21.8611 | 615.4411 | [5 empty] | 104.4636 | 109.9425 | 119.5794 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 489.1053 |  |  |  |  | 103.937 | 109.6127 | 119.0022 | [7 empty] | -0.2016 | 0.1204 | 0.2348 | 6494.14 | 0.2951 | 488.6995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -0.0586 | -14.7106 | 14.7107 | 8005.3345 | 21.8929 | 616.3288 | [5 empty] | 104.9431 | 110.4472 | 120.1283 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 489.724 |  |  |  |  | 105.2276 | 110.5258 | 119.7109 | [7 empty] | 0.3228 | 0.1792 | 0.3692 | 6463.4186 | 0.314 | 489.8202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -0.0556 | -14.7188 | 14.719 | 8005.8737 | 21.8123 | 616.3975 | [5 empty] | 105.4251 | 110.9545 | 120.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 490.3434 |  |  |  |  | 105.2829 | 110.7243 | 119.7764 | [7 empty] | 0.1997 | 0.2597 | 0.3276 | 6459.0756 | 0.2272 | 490.0627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -0.0609 | -14.5937 | 14.5938 | 7988.3311 | 21.7537 | 616.84 | [5 empty] | 105.9096 | 111.4644 | 121.2346 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 490.9635 |  |  |  |  | 105.8406 | 111.3069 | 120.4276 | [7 empty] | 0.2007 | 0.2511 | 0.3215 | 6460.1713 | 0.222 | 490.7723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -0.091 | -14.5242 | 14.5245 | 7976.2808 | 21.7704 | 617.7872 | [5 empty] | 106.3966 | 111.9769 | 121.7921 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 491.5842 |  |  |  |  | 106.4005 | 111.8593 | 121.1228 | [7 empty] | 0.2227 | 0.2068 | 0.3039 | 6464.6918 | 0.2234 | 491.442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -0.0988 | -14.5504 | 14.5508 | 7977.5405 | 21.7437 | 618.2441 | [5 empty] | 106.8861 | 112.4921 | 122.3524 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 492.2055 |  |  |  |  | 106.9667 | 112.448 | 121.8586 | [7 empty] | 0.213 | 0.166 | 0.2701 | 6470.1731 | 0.208 | 492.1524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -0.2285 | -14.5884 | 14.5902 | 7985.8146 | 21.6953 | 618.6478 | [5 empty] | 107.3782 | 113.01 | 122.9157 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 492.8275 |  |  |  |  | 107.567 | 113.102 | 122.4915 | [7 empty] | 0.2026 | 0.2005 | 0.285 | 6466.5242 | 0.2055 | 492.9377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -0.2359 | -14.615 | 14.6169 | 7986.8978 | 21.6735 | 619.1413 | [5 empty] | 107.8728 | 113.5305 | 123.4819 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 493.4501 |  |  |  |  | 108.0286 | 113.7187 | 123.3008 | [7 empty] | 0.041 | 0.1603 | 0.1654 | 6478.6211 | 0.1247 | 493.6746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -0.3661 | -14.6666 | 14.6712 | 7994.1907 | 21.6978 | 620.0661 | [5 empty] | 108.37 | 114.0538 | 124.051 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 494.0734 |  |  |  |  | 108.0819 | 113.9286 | 123.3369 | [7 empty] | -0.087 | 0.2582 | 0.2725 | 6472.3909 | 0.2782 | 493.9245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -0.3596 | -14.6679 | 14.6723 | 7993.9972 | 21.6085 | 620.0795 | [5 empty] | 108.8697 | 114.5797 | 124.6231 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 494.6973 |  |  |  |  | 108.684 | 114.5887 | 124.0568 | [7 empty] | -0.1145 | 0.26 | 0.2841 | 6473.46 | 0.3013 | 494.7078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -0.3789 | -14.6983 | 14.7031 | 7996.3312 | 21.5782 | 620.5161 | [5 empty] | 109.3721 | 115.1084 | 125.1981 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 495.3218 |  |  |  |  | 109.049 | 114.9346 | 124.7698 | [7 empty] | -0.1321 | 0.1182 | 0.1773 | 6491.4603 | 0.2162 | 495.1167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -0.3908 | -14.7239 | 14.7291 | 7997.6895 | 21.5497 | 620.966 | [5 empty] | 109.877 | 115.6398 | 125.7761 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 495.947 |  |  |  |  | 109.6469 | 115.5777 | 125.4797 | [7 empty] | -0.1478 | 0.1154 | 0.1875 | 6492.5117 | 0.2279 | 495.874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -0.4129 | -14.7412 | 14.747 | 7998.1611 | 21.5261 | 621.4761 | [5 empty] | 110.3846 | 116.174 | 126.3571 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 496.5728 |  |  |  |  | 110.2018 | 116.1977 | 126.1537 | [7 empty] | -0.1846 | 0.1198 | 0.22 | 6493.615 | 0.2683 | 496.6005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -0.42 | -14.7671 | 14.773 | 7999.2062 | 21.5015 | 621.9502 | [5 empty] | 110.8948 | 116.711 | 126.9411 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 497.1992 |  |  |  |  | 110.8158 | 116.8637 | 126.8564 | [7 empty] | -0.2008 | 0.1307 | 0.2396 | 6493.0297 | 0.2932 | 497.377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -0.3485 | -14.8844 | 14.8884 | 8009.0555 | 21.4787 | 622.2202 | [5 empty] | 111.4076 | 117.2507 | 127.5281 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 497.8263 |  |  |  |  | 110.7734 | 116.8098 | 126.8485 | [7 empty] | -0.1998 | 0.1091 | 0.2276 | 6495.5891 | 0.2894 | 497.3143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -0.3577 | -14.9101 | 14.9144 | 8010.2225 | 21.452 | 622.681 | [5 empty] | 111.9231 | 117.7932 | 128.1182 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 498.454 |  |  |  |  | 111.3813 | 117.4629 | 127.6282 | [7 empty] | -0.2246 | 0.0827 | 0.2393 | 6499.864 | 0.2951 | 498.0722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -0.266 | -15.026 | 15.0284 | 8018.8053 | 21.4378 | 622.994 | [5 empty] | 112.4412 | 118.3386 | 128.7114 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 499.0823 |  |  |  |  | 112.0579 | 118.2225 | 128.3612 | [7 empty] | -0.2568 | 0.1255 | 0.2859 | 6496.1251 | 0.3478 | 498.9488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -0.2793 | -15.0446 | 15.0472 | 8019.245 | 21.4096 | 623.4587 | [5 empty] | 112.9621 | 118.8867 | 129.3076 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 499.7113 |  |  |  |  | 112.5665 | 118.6321 | 128.759 | [7 empty] | -0.1198 | 0.1284 | 0.1756 | 6489.8142 | 0.2128 | 499.4194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -0.2671 | -14.9582 | 14.9606 | 8006.0571 | 21.3565 | 623.8714 | [5 empty] | 113.4856 | 119.4377 | 129.9069 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 500.3409 |  |  |  |  | 113.1182 | 119.2766 | 129.522 | [7 empty] | -0.1949 | 0.1115 | 0.2245 | 6495.132 | 0.2749 | 500.157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -0.2987 | -14.9791 | 14.982 | 8007.5555 | 21.3264 | 624.3387 | [5 empty] | 114.0119 | 119.9916 | 130.5093 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 500.9711 |  |  |  |  | 113.6106 | 119.6845 | 129.9026 | [7 empty] | -0.0717 | 0.1224 | 0.1419 | 6488.4926 | 0.1671 | 500.6219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -0.3077 | -14.8766 | 14.8798 | 7993.0911 | 21.2753 | 624.8136 | [5 empty] | 114.5409 | 120.5483 | 131.1148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 501.6019 |  |  |  |  | 114.2362 | 120.3231 | 130.6725 | [7 empty] | -0.0639 | 0.0898 | 0.1102 | 6492.0588 | 0.1325 | 501.347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -0.3338 | -14.8905 | 14.8942 | 7993.5234 | 21.2443 | 625.2797 | [5 empty] | 115.0726 | 121.108 | 131.7235 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 502.2333 |  |  |  |  | 114.5573 | 120.6537 | 131.2105 | [7 empty] | -0.0861 | 0.0184 | 0.0881 | 6501.5291 | 0.1327 | 501.721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -0.3436 | -14.9165 | 14.9205 | 7994.6761 | 21.2193 | 625.7549 | [5 empty] | 115.6071 | 121.6705 | 132.3353 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 502.8654 |  |  |  |  | 115.2317 | 121.3632 | 131.9944 | [7 empty] | -0.0876 | 0.0136 | 0.0887 | 6502.1699 | 0.1171 | 502.5205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -0.3654 | -14.9303 | 14.9348 | 7994.7814 | 21.1921 | 626.2453 | [5 empty] | 116.1444 | 122.2359 | 132.9503 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 503.4981 |  |  |  |  | 115.6784 | 121.829 | 132.8403 | [7 empty] | -0.1391 | -0.1199 | 0.1836 | 6520.2838 | 0.1548 | 503.043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -0.3808 | -14.9611 | 14.966 | 7997.0984 | 21.1579 | 626.6497 | [5 empty] | 116.6844 | 122.8043 | 133.5685 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 504.1314 |  |  |  |  | 116.3094 | 122.4072 | 133.6173 | [7 empty] | -0.0768 | -0.188 | 0.2031 | 6525.6706 | 0.1546 | 503.6892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -0.3947 | -14.9786 | 14.9838 | 7997.3141 | 21.1325 | 627.1403 | [5 empty] | 117.2272 | 123.3756 | 134.1899 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 504.7653 |  |  |  |  | 116.7696 | 123.0838 | 134.2941 | [7 empty] | -0.2594 | -0.1407 | 0.2951 | 6527.8684 | 0.2555 | 504.4419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -0.4072 | -14.9876 | 14.9931 | 7996.6063 | 21.1009 | 627.596 | [5 empty] | 117.7729 | 123.9499 | 134.8145 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 505.3998 |  |  |  |  | 117.4995 | 123.8401 | 135.2137 | [7 empty] | -0.2625 | -0.1793 | 0.3179 | 6532.5141 | 0.2527 | 505.2787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -0.4264 | -15.0035 | 15.0096 | 7996.8833 | 21.0736 | 628.08 | [5 empty] | 118.3214 | 124.5271 | 135.4424 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 506.035 |  |  |  |  | 117.8538 | 124.3036 | 135.8618 | [7 empty] | -0.3756 | -0.2236 | 0.4371 | 6542.5978 | 0.362 | 505.7893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -0.4401 | -15.0217 | 15.0282 | 7997.3776 | 21.0425 | 628.5267 | [5 empty] | 118.8727 | 125.1074 | 136.0735 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 506.6707 |  |  |  |  | 118.5166 | 124.9931 | 136.6033 | [7 empty] | -0.3651 | -0.2206 | 0.4266 | 6541.6903 | 0.3501 | 506.5457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -0.463 | -15.0337 | 15.0409 | 7997.4634 | 21.0104 | 628.9858 | [5 empty] | 119.4269 | 125.6906 | 136.7078 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 507.3071 |  |  |  |  | 118.5728 | 125.2122 | 136.5824 | [7 empty] | -0.4813 | -0.101 | 0.4918 | 6532.479 | 0.4984 | 506.7853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -0.4741 | -15.042 | 15.0494 | 7996.3591 | 20.9853 | 629.4906 | [5 empty] | 119.984 | 126.2769 | 137.3455 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 507.944 |  |  |  |  | 120.4582 | 126.441 | 137.3964 | [7 empty] | 0.3512 | 0.0082 | 0.3513 | 6484.1667 | 0.3819 | 508.1218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -0.4873 | -15.0587 | 15.0666 | 7996.6628 | 20.9537 | 629.9358 | [5 empty] | 120.5439 | 126.8662 | 137.9865 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 508.5816 |  |  |  |  | 120.7511 | 126.7983 | 137.4726 | [7 empty] | 0.353 | 0.134 | 0.3776 | 6469.5285 | 0.3458 | 508.5083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -0.498 | -15.0695 | 15.0778 | 7996.4032 | 20.9145 | 630.3308 | [5 empty] | 121.1068 | 127.4586 | 138.6308 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 509.2198 |  |  |  |  | 121.4199 | 127.4732 | 138.1989 | [7 empty] | 0.3817 | 0.133 | 0.4042 | 6468.5027 | 0.3756 | 509.2355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -0.5053 | -15.0834 | 15.0919 | 7995.9716 | 20.8868 | 630.8039 | [5 empty] | 121.6725 | 128.054 | 139.2784 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 509.8586 |  |  |  |  | 121.8799 | 128.1059 | 138.9154 | [7 empty] | 0.2305 | 0.1398 | 0.2696 | 6474.1286 | 0.2206 | 509.9141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -0.5181 | -15.0978 | 15.1067 | 7995.8032 | 20.8592 | 631.2835 | [5 empty] | 122.2412 | 128.6525 | 139.9294 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 510.4979 |  |  |  |  | 122.5344 | 128.8134 | 139.65 | [7 empty] | 0.2171 | 0.1549 | 0.2667 | 6473.0122 | 0.2096 | 510.6693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -0.5688 | -15.1079 | 15.1186 | 7994.5392 | 20.8825 | 632.1935 | [5 empty] | 122.8129 | 129.2542 | 140.5837 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 511.1379 |  |  |  |  | 122.9807 | 129.3875 | 140.1002 | [7 empty] | 0.1428 | 0.2331 | 0.2734 | 6467.1895 | 0.1811 | 511.2794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -0.5646 | -15.1338 | 15.1443 | 7995.1126 | 20.8567 | 632.6514 | [5 empty] | 123.3875 | 129.8589 | 141.2415 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 511.7785 |  |  |  |  | 122.9621 | 129.3671 | 140.0826 | [7 empty] | 0.1429 | 0.2313 | 0.2719 | 6467.3933 | 0.1978 | 511.2577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -0.5691 | -15.1346 | 15.1453 | 7995.5703 | 20.7594 | 632.6175 | [5 empty] | 123.9651 | 130.4668 | 141.9027 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 512.4197 |  |  |  |  | 123.9709 | 130.382 | 141.1973 | [7 empty] | 0.186 | 0.2205 | 0.2885 | 6466.9403 | 0.1965 | 512.3304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -0.5896 | -15.1477 | 15.1592 | 7995.7421 | 20.7257 | 633.0608 | [5 empty] | 124.5457 | 131.0778 | 142.5673 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 513.0614 |  |  |  |  | 124.6416 | 131.0888 | 141.9675 | [7 empty] | 0.1842 | 0.2195 | 0.2865 | 6467.2134 | 0.1944 | 513.0729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -0.6033 | -15.1721 | 15.1841 | 7996.8917 | 20.6971 | 633.5187 | [5 empty] | 125.1293 | 131.692 | 143.2353 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 513.7038 |  |  |  |  | 124.6647 | 131.2879 | 141.9319 | [7 empty] | 0.0553 | 0.335 | 0.3395 | 6459.4267 | 0.2623 | 513.2815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -0.6245 | -15.2089 | 15.2217 | 7997.9747 | 20.7181 | 634.3405 | [5 empty] | 125.7159 | 132.3094 | 143.9068 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 514.3468 |  |  |  |  | 125.3554 | 132.0046 | 142.7516 | [7 empty] | 0.0586 | 0.3177 | 0.323 | 6461.3504 | 0.2436 | 514.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -0.6411 | -15.2213 | 15.2348 | 7997.899 | 20.6845 | 634.7829 | [5 empty] | 126.3055 | 132.93 | 144.5818 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 514.9903 |  |  |  |  | 126.0983 | 132.7526 | 143.6631 | [7 empty] | 0.0754 | 0.276 | 0.2861 | 6465.467 | 0.2035 | 514.8066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -0.6551 | -15.2671 | 15.2812 | 8001.5811 | 20.6596 | 635.2361 | [5 empty] | 126.8983 | 133.5538 | 145.2603 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 515.6344 |  |  |  |  | 126.7621 | 133.5151 | 144.3872 | [7 empty] | 0.0306 | 0.3219 | 0.3233 | 6462.2125 | 0.2513 | 515.5945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -0.6756 | -15.3 | 15.3149 | 8004.1152 | 20.6286 | 635.6697 | [5 empty] | 127.4941 | 134.1809 | 145.9423 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 516.2792 |  |  |  |  | 127.3843 | 134.2023 | 145.0992 | [7 empty] | 0.0051 | 0.3379 | 0.338 | 6461.5319 | 0.2762 | 516.3012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -0.6935 | -15.3405 | 15.3561 | 8007.6086 | 20.5945 | 636.0659 | [5 empty] | 128.0929 | 134.8112 | 146.6278 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 516.9245 |  |  |  |  | 127.847 | 134.7835 | 145.8382 | [7 empty] | -0.1014 | 0.3086 | 0.3248 | 6469.2645 | 0.323 | 516.8962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -0.7145 | -15.3748 | 15.3914 | 8010.1154 | 20.569 | 636.5395 | [5 empty] | 128.6949 | 135.4447 | 147.3169 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 517.5704 |  |  |  |  | 128.4545 | 135.2521 | 146.6421 | [7 empty] | 0.0153 | 0.1791 | 0.1797 | 6479.1206 | 0.1442 | 517.3743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -0.7239 | -15.4185 | 15.4355 | 8013.5778 | 20.5379 | 636.9444 | [5 empty] | 129.3 | 136.0816 | 148.0096 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 518.2169 |  |  |  |  | 128.8844 | 135.8529 | 147.4165 | [7 empty] | -0.1443 | 0.1513 | 0.2091 | 6488.8185 | 0.247 | 517.985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -0.7355 | -15.4517 | 15.4692 | 8015.6094 | 20.5118 | 637.4058 | [5 empty] | 129.9083 | 136.7217 | 148.7059 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 518.8639 |  |  |  |  | 129.614 | 136.7823 | 148.2288 | [7 empty] | -0.2655 | 0.2426 | 0.3596 | 6483.5482 | 0.423 | 518.925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -0.743 | -15.4974 | 15.5152 | 8019.1643 | 20.4825 | 637.8192 | [5 empty] | 130.5197 | 137.3652 | 149.4057 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 519.5116 |  |  |  |  | 130.1739 | 137.256 | 148.6312 | [7 empty] | -0.1387 | 0.2701 | 0.3036 | 6475.3256 | 0.3243 | 519.4019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -0.7644 | -15.5253 | 15.5441 | 8021.3514 | 20.4441 | 638.2058 | [5 empty] | 131.1343 | 138.012 | 150.1092 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 520.1598 |  |  |  |  | 130.8903 | 138.0166 | 149.5208 | [7 empty] | -0.154 | 0.2471 | 0.2912 | 6478.5681 | 0.3203 | 520.1644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -0.7857 | -15.5709 | 15.5907 | 8025.2984 | 20.4173 | 638.652 | [5 empty] | 131.752 | 138.6622 | 150.8164 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 520.8086 |  |  |  |  | 131.3775 | 138.453 | 149.8926 | [7 empty] | -0.0663 | 0.2755 | 0.2833 | 6471.8843 | 0.2715 | 520.6002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -0.8057 | -15.6014 | 15.6222 | 8027.2839 | 20.3908 | 639.1238 | [5 empty] | 132.373 | 139.3157 | 151.5272 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 521.4579 |  |  |  |  | 132.0438 | 139.1154 | 150.7437 | [7 empty] | -0.0498 | 0.2226 | 0.2281 | 6477.1536 | 0.2175 | 521.2592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -0.8399 | -15.6218 | 15.6444 | 8028.7438 | 20.3581 | 639.5794 | [5 empty] | 132.9972 | 139.9726 | 152.2417 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 522.1079 |  |  |  |  | 132.6136 | 139.8401 | 151.6874 | [7 empty] | -0.1901 | 0.1799 | 0.2617 | 6487.6246 | 0.3078 | 521.977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -0.8349 | -15.5156 | 15.5381 | 8014.0053 | 20.2984 | 639.9949 | [5 empty] | 133.6246 | 140.6329 | 152.9599 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 522.7584 |  |  |  |  | 133.3623 | 140.6496 | 152.639 | [7 empty] | -0.2203 | 0.1561 | 0.27 | 6491.5257 | 0.3218 | 522.7748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -0.8609 | -15.5324 | 15.5562 | 8014.6414 | 20.2676 | 640.4635 | [5 empty] | 134.2553 | 141.2967 | 153.6818 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 523.4095 |  |  |  |  | 133.8745 | 141.3227 | 153.4785 | [7 empty] | -0.3603 | 0.1322 | 0.3838 | 6499.8482 | 0.4525 | 523.4349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -0.8658 | -15.4346 | 15.4588 | 8001.2706 | 20.2112 | 640.9014 | [5 empty] | 134.8892 | 141.9639 | 154.4075 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 524.0612 |  |  |  |  | 134.5996 | 142.0782 | 154.4399 | [7 empty] | -0.3733 | 0.0808 | 0.3819 | 6506.088 | 0.4401 | 524.1725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -0.8816 | -15.4544 | 15.4796 | 8001.8981 | 20.1814 | 641.3625 | [5 empty] | 135.5264 | 142.6345 | 155.1369 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 524.7134 |  |  |  |  | 135.1742 | 142.546 | 154.8333 | [7 empty] | -0.2288 | 0.1064 | 0.2524 | 6497.4152 | 0.3009 | 524.6275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -0.8981 | -15.473 | 15.4991 | 8002.5644 | 20.147 | 641.7914 | [5 empty] | 136.167 | 143.3087 | 155.8702 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 525.3662 |  |  |  |  | 135.8106 | 143.2375 | 155.6947 | [7 empty] | -0.2647 | 0.0695 | 0.2736 | 6502.9445 | 0.3186 | 525.2975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -0.9176 | -15.4881 | 15.5152 | 8002.6456 | 20.1192 | 642.2794 | [5 empty] | 136.8108 | 143.9863 | 156.6072 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 526.0195 |  |  |  |  | 136.4096 | 143.7414 | 156.1836 | [7 empty] | -0.1391 | 0.0762 | 0.1586 | 6497.1654 | 0.1935 | 525.7838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -0.9219 | -15.486 | 15.5134 | 8002.6146 | 20.0249 | 642.272 | [5 empty] | 137.458 | 144.6674 | 157.348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 526.6735 |  |  |  |  | 137.2255 | 144.6042 | 157.1631 | [7 empty] | -0.1486 | 0.0618 | 0.1609 | 6499.1349 | 0.1915 | 526.6129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -0.9341 | -15.5014 | 15.5295 | 8002.5885 | 19.9942 | 642.7302 | [5 empty] | 138.1086 | 145.3521 | 158.0927 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 527.328 |  |  |  |  | 138.6466 | 145.4039 | 158.0247 | [7 empty] | 0.4876 | -0.0137 | 0.4878 | 6482.0702 | 0.5295 | 527.3773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -0.9726 | -15.5339 | 15.5643 | 8003.4343 | 20.0199 | 643.6192 | [5 empty] | 138.7625 | 146.0403 | 158.8413 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 527.983 |  |  |  |  | 138.7827 | 145.9174 | 158.0582 | [7 empty] | 0.2284 | 0.2138 | 0.3128 | 6467.5689 | 0.2229 | 527.8662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -0.9853 | -15.5503 | 15.5815 | 8003.6466 | 19.9864 | 644.0552 | [5 empty] | 139.4198 | 146.7321 | 159.5937 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 528.6386 |  |  |  |  | 139.0937 | 146.3146 | 158.0488 | [7 empty] | 0.2304 | 0.3775 | 0.4423 | 6449.7698 | 0.2935 | 528.2433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -0.9859 | -15.5591 | 15.5903 | 8004.7842 | 19.8933 | 644.035 | [5 empty] | 140.0805 | 147.4275 | 160.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 529.2948 |  |  |  |  | 139.8256 | 147.0526 | 158.9187 | [7 empty] | 0.249 | 0.3491 | 0.4288 | 6452.2172 | 0.2861 | 528.9414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -1.0055 | -15.5624 | 15.5948 | 8003.5908 | 19.8603 | 644.5038 | [5 empty] | 140.7447 | 148.1265 | 161.1103 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 529.9515 |  |  |  |  | 140.3318 | 147.6874 | 159.8234 | [7 empty] | 0.1243 | 0.2842 | 0.3102 | 6464.2107 | 0.2145 | 529.5393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -0.9412 | -15.6891 | 15.7173 | 8011.8524 | 19.8991 | 645.2325 | [5 empty] | 141.4123 | 148.8291 | 161.8745 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 530.6088 |  |  |  |  | 141.114 | 148.4696 | 160.8197 | [7 empty] | 0.1394 | 0.2277 | 0.267 | 6469.8021 | 0.1813 | 530.2728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -0.9532 | -15.695 | 15.724 | 8010.8576 | 19.8623 | 645.6599 | [5 empty] | 142.0834 | 149.5353 | 162.6427 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 531.2666 |  |  |  |  | 141.7115 | 149.1039 | 161.1868 | [7 empty] | 0.1819 | 0.3408 | 0.3863 | 6456.0191 | 0.2583 | 530.8651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -0.9383 | -15.6961 | 15.7242 | 8010.2623 | 19.7754 | 645.6826 | [5 empty] | 142.7579 | 150.2453 | 163.4148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 531.925 |  |  |  |  | 142.4304 | 149.8674 | 162.1468 | [7 empty] | 0.156 | 0.2953 | 0.334 | 6462.0035 | 0.2236 | 531.5749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -0.8586 | -15.8252 | 15.8484 | 8020.432 | 19.7581 | 645.9562 | [5 empty] | 143.4359 | 150.9589 | 164.1909 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 532.5839 |  |  |  |  | 143.0781 | 150.5334 | 162.6299 | [7 empty] | 0.2051 | 0.3769 | 0.4291 | 6451.4338 | 0.2843 | 532.1914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -0.8972 | -15.8448 | 15.8702 | 8019.7647 | 19.7795 | 646.8388 | [5 empty] | 144.1175 | 151.6762 | 164.9711 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 533.2434 |  |  |  |  | 144.3218 | 151.8432 | 164.4326 | [7 empty] | 0.148 | 0.2441 | 0.2854 | 6468.0025 | 0.1862 | 533.3965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -0.9252 | -15.8659 | 15.8928 | 8021.0341 | 19.7464 | 647.2866 | [5 empty] | 144.8026 | 152.3972 | 165.7553 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 533.9034 |  |  |  |  | 145.054 | 152.5406 | 165.2857 | [7 empty] | 0.1988 | 0.2028 | 0.284 | 6470.5039 | 0.1975 | 534.0344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -0.9271 | -15.891 | 15.918 | 8021.7558 | 19.7166 | 647.7253 | [5 empty] | 145.4912 | 153.1219 | 166.5436 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 534.564 |  |  |  |  | 145.5327 | 153.0823 | 166.0291 | [7 empty] | 0.1424 | 0.1533 | 0.2092 | 6478.0222 | 0.143 | 534.5279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -0.9477 | -15.9146 | 15.9428 | 8023.0199 | 19.6845 | 648.1692 | [5 empty] | 146.1834 | 153.8505 | 167.336 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 535.2251 |  |  |  |  | 146.2085 | 153.7678 | 166.948 | [7 empty] | 0.1395 | 0.0906 | 0.1664 | 6484.8709 | 0.1318 | 535.1502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -0.9638 | -15.9135 | 15.9426 | 8021.4731 | 19.6428 | 648.5766 | [5 empty] | 146.8792 | 154.5828 | 168.1325 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 535.8867 |  |  |  |  | 146.6266 | 154.3246 | 167.3649 | [7 empty] | 0.0637 | 0.1678 | 0.1794 | 6479.6027 | 0.1252 | 535.6538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -0.9804 | -15.94 | 15.9701 | 8023.054 | 19.6082 | 648.9919 | [5 empty] | 147.5787 | 155.3189 | 168.9331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 536.5489 |  |  |  |  | 147.4052 | 155.0844 | 168.3467 | [7 empty] | 0.0935 | 0.1077 | 0.1426 | 6484.8872 | 0.1018 | 536.3383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -0.9995 | -15.9604 | 15.9917 | 8023.7979 | 19.5781 | 649.4552 | [5 empty] | 148.2817 | 156.0588 | 169.7379 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 537.2117 |  |  |  |  | 147.8259 | 155.6606 | 168.8343 | [7 empty] | -0.0036 | 0.1693 | 0.1694 | 6482.1077 | 0.1513 | 536.8553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -1.0273 | -15.9939 | 16.0269 | 8024.5005 | 19.5969 | 650.2847 | [5 empty] | 148.9884 | 156.8025 | 170.5468 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 537.875 |  |  |  |  | 148.6211 | 156.789 | 169.6939 | [7 empty] | -0.2056 | 0.3251 | 0.3847 | 6473.4521 | 0.4179 | 537.8629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -1.048 | -16.0118 | 16.0461 | 8025.1885 | 19.5615 | 650.7126 | [5 empty] | 149.6987 | 157.5501 | 171.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 538.5388 |  |  |  |  | 149.3346 | 157.4867 | 170.6222 | [7 empty] | -0.183 | 0.2611 | 0.3189 | 6479.3886 | 0.3523 | 538.4826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -1.0583 | -16.0355 | 16.0704 | 8026.2476 | 19.5252 | 651.1139 | [5 empty] | 150.4128 | 158.3016 | 172.1773 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 539.2031 |  |  |  |  | 150.0695 | 158.2209 | 171.6124 | [7 empty] | -0.1758 | 0.1914 | 0.2598 | 6486.5072 | 0.2975 | 539.1319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -1.0591 | -16.0381 | 16.0731 | 8026.717 | 19.4303 | 651.0865 | [5 empty] | 151.1305 | 159.057 | 172.9989 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 539.868 |  |  |  |  | 150.7133 | 158.9161 | 172.4104 | [7 empty] | -0.1965 | 0.1786 | 0.2656 | 6488.6718 | 0.3093 | 539.7442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -1.074 | -16.0402 | 16.0761 | 8025.5144 | 19.3883 | 651.4852 | [5 empty] | 151.852 | 159.8163 | 173.8248 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 540.5334 |  |  |  |  | 151.4068 | 159.619 | 173.3809 | [7 empty] | -0.2019 | 0.106 | 0.2281 | 6496.5508 | 0.2708 | 540.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -1.0909 | -16.0735 | 16.1105 | 8027.7312 | 19.3583 | 651.9251 | [5 empty] | 152.5772 | 160.5796 | 174.6549 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 541.1994 |  |  |  |  | 151.944 | 160.2217 | 173.7874 | [7 empty] | -0.1984 | 0.1933 | 0.277 | 6487.2376 | 0.3237 | 540.8875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -1.1159 | -16.0834 | 16.1221 | 8027.6158 | 19.3218 | 652.3636 | [5 empty] | 153.3061 | 161.3468 | 175.4894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 541.8658 |  |  |  |  | 152.6426 | 160.9415 | 174.7459 | [7 empty] | -0.2095 | 0.1324 | 0.2478 | 6494.08 | 0.2977 | 541.5141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -1.1426 | -16.1195 | 16.1599 | 8028.5796 | 19.3399 | 653.1837 | [5 empty] | 154.0389 | 162.1179 | 176.3281 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 542.5328 |  |  |  |  | 153.9147 | 162.3276 | 176.1738 | [7 empty] | -0.2377 | 0.1633 | 0.2884 | 6491.9406 | 0.3403 | 542.7136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -1.1388 | -16.1246 | 16.1647 | 8029.0018 | 19.2498 | 653.1833 | [5 empty] | 154.7754 | 162.8931 | 177.1713 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 543.2004 |  |  |  |  | 154.6033 | 163.0527 | 177.1073 | [7 empty] | -0.2578 | 0.1148 | 0.2822 | 6497.7862 | 0.3319 | 543.3374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -1.1783 | -16.152 | 16.1949 | 8029.3216 | 19.2685 | 654.0371 | [5 empty] | 155.5158 | 163.6723 | 178.0188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 543.8684 |  |  |  |  | 155.2377 | 163.7025 | 177.9936 | [7 empty] | -0.267 | 0.0531 | 0.2722 | 6504.5805 | 0.3089 | 543.8943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -1.1915 | -16.1611 | 16.2049 | 8028.9258 | 19.226 | 654.4188 | [5 empty] | 156.26 | 164.4556 | 178.8707 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 544.537 |  |  |  |  | 155.335 | 164.1498 | 177.975 | [7 empty] | -0.4897 | 0.2565 | 0.5528 | 6491.8113 | 0.6473 | 544.2763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -1.2075 | -16.1724 | 16.2174 | 8028.6397 | 19.1901 | 654.8509 | [5 empty] | 157.0081 | 165.2429 | 179.727 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 545.2061 |  |  |  |  | 156.1039 | 164.9329 | 179.0719 | [7 empty] | -0.5003 | 0.1721 | 0.5291 | 6501.0046 | 0.6124 | 544.943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -1.2171 | -16.2075 | 16.2531 | 8030.8573 | 19.1578 | 655.263 | [5 empty] | 157.76 | 166.0342 | 180.5877 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 545.8757 |  |  |  |  | 157.3473 | 166.1315 | 180.5157 | [7 empty] | -0.4245 | 0.1138 | 0.4395 | 6504.1966 | 0.5029 | 545.9578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -1.2398 | -16.2186 | 16.2659 | 8030.9904 | 19.1162 | 655.6581 | [5 empty] | 158.5159 | 166.8297 | 181.453 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 546.5458 |  |  |  |  | 158.0048 | 166.804 | 181.4224 | [7 empty] | -0.4314 | 0.054 | 0.4347 | 6510.6502 | 0.4817 | 546.5242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -1.2582 | -16.2528 | 16.3015 | 8033.6054 | 19.079 | 656.0424 | [5 empty] | 159.2757 | 167.6294 | 182.3227 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 547.2165 |  |  |  |  | 158.5568 | 167.2755 | 181.9393 | [7 empty] | -0.3391 | 0.0412 | 0.3416 | 6508.4891 | 0.3818 | 546.9201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -1.2701 | -16.3022 | 16.3516 | 8037.6236 | 19.0465 | 656.4299 | [5 empty] | 160.0394 | 168.4331 | 183.1969 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 547.8877 |  |  |  |  | 159.2299 | 167.9553 | 182.8971 | [7 empty] | -0.3443 | -0.0331 | 0.3459 | 6516.377 | 0.3603 | 547.489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -1.2889 | -16.2028 | 16.254 | 8025.027 | 18.986 | 656.8693 | [5 empty] | 160.807 | 169.2411 | 184.0756 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 548.5593 |  |  |  |  | 160.5027 | 169.3498 | 184.3521 | [7 empty] | -0.3802 | -0.0073 | 0.3803 | 6514.9929 | 0.402 | 548.6495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -1.3049 | -16.2335 | 16.2859 | 8027.0548 | 18.9504 | 657.2693 | [5 empty] | 161.5787 | 170.0532 | 184.9589 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 549.2315 |  |  |  |  | 161.1894 | 170.1277 | 184.9365 | [7 empty] | -0.3895 | 0.0833 | 0.3983 | 6505.9819 | 0.4505 | 549.2931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -1.3066 | -16.1562 | 16.2089 | 8016.7993 | 18.8844 | 657.6093 | [5 empty] | 162.3544 | 170.8695 | 185.8468 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 549.9042 |  |  |  |  | 161.8348 | 170.7832 | 185.8143 | [7 empty] | -0.3913 | 0.0274 | 0.3923 | 6511.7916 | 0.4272 | 549.8333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -1.3322 | -16.1765 | 16.2312 | 8017.8959 | 18.8489 | 658.0396 | [5 empty] | 163.134 | 171.6901 | 186.7393 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 550.5775 |  |  |  |  | 163.7139 | 172.0098 | 186.8788 | [7 empty] | 0.269 | 0.0375 | 0.2716 | 6486.1964 | 0.2758 | 550.839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -1.3384 | -16.2147 | 16.2698 | 8020.3172 | 18.8175 | 658.4494 | [5 empty] | 163.9178 | 172.5149 | 187.6365 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 551.2512 |  |  |  |  | 163.7647 | 172.0494 | 186.9323 | [7 empty] | 0.279 | 0.0326 | 0.2809 | 6486.3178 | 0.2911 | 550.8713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -1.4599 | -16.1626 | 16.2284 | 8016.613 | 18.7664 | 658.9872 | [5 empty] | 164.7055 | 173.344 | 188.5382 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 551.9254 |  |  |  |  | 165.0346 | 173.5009 | 187.9049 | [7 empty] | 0.2651 | 0.2386 | 0.3566 | 6466.0201 | 0.2524 | 552.0526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -1.4776 | -16.1961 | 16.2634 | 8019.0141 | 18.7309 | 659.386 | [5 empty] | 165.4974 | 174.1774 | 189.4447 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 552.6002 |  |  |  |  | 165.6793 | 174.1414 | 188.7863 | [7 empty] | 0.2707 | 0.1751 | 0.3224 | 6472.2732 | 0.251 | 552.5711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -1.6 | -16.1217 | 16.201 | 8012.83 | 18.6768 | 659.9376 | [5 empty] | 166.2934 | 175.0152 | 190.3559 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 553.2754 |  |  |  |  | 165.8906 | 174.7093 | 188.9106 | [7 empty] | 0.0532 | 0.3675 | 0.3713 | 6460.9002 | 0.2753 | 553.0292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -1.509 | -16.2352 | 16.3051 | 8020.3087 | 18.6602 | 660.2308 | [5 empty] | 167.0935 | 175.8572 | 191.2718 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 553.9511 |  |  |  |  | 166.6365 | 175.4775 | 190.048 | [7 empty] | 0.0261 | 0.2686 | 0.2698 | 6471.9041 | 0.2098 | 553.6468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -1.5371 | -16.2495 | 16.322 | 8020.9167 | 18.6205 | 660.6417 | [5 empty] | 167.8978 | 176.7037 | 192.1924 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 554.6274 |  |  |  |  | 167.2165 | 176.1301 | 190.4375 | [7 empty] | 0.0346 | 0.3742 | 0.3758 | 6461.038 | 0.2937 | 554.1695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -1.4463 | -16.3766 | 16.4404 | 8030.0352 | 18.6047 | 660.9118 | [5 empty] | 168.7062 | 177.5545 | 193.1178 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 555.3041 |  |  |  |  | 168.5264 | 177.5248 | 191.7892 | [7 empty] | 0.0435 | 0.4265 | 0.4287 | 6455.6281 | 0.3223 | 555.2806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -1.4642 | -16.3755 | 16.4408 | 8028.4729 | 18.5642 | 661.3341 | [5 empty] | 169.5188 | 178.4098 | 194.048 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 555.9814 |  |  |  |  | 169.3656 | 178.3776 | 193.0233 | [7 empty] | 0.0272 | 0.3254 | 0.3265 | 6466.3852 | 0.2486 | 555.956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -1.4805 | -16.3837 | 16.4504 | 8027.9518 | 18.5242 | 661.7409 | [5 empty] | 170.3357 | 179.2695 | 194.9831 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 556.6591 |  |  |  |  | 169.9116 | 179.0669 | 194.0162 | [7 empty] | -0.0981 | 0.2594 | 0.2773 | 6477.5654 | 0.2758 | 556.4997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -1.5036 | -16.3966 | 16.4654 | 8028.1278 | 18.4866 | 662.1656 | [5 empty] | 171.1568 | 180.1336 | 195.9229 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 557.3373 |  |  |  |  | 170.5633 | 179.7531 | 194.857 | [7 empty] | -0.1107 | 0.2292 | 0.2545 | 6481.0755 | 0.2665 | 557.0391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -1.5178 | -16.4392 | 16.5092 | 8031.3463 | 18.4542 | 662.5672 | [5 empty] | 171.9821 | 181.0022 | 196.8677 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 558.0161 |  |  |  |  | 171.142 | 180.4763 | 195.8779 | [7 empty] | -0.2334 | 0.1665 | 0.2867 | 6491.8182 | 0.3398 | 557.6055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -1.5281 | -16.4786 | 16.5493 | 8034.0141 | 18.4222 | 662.9736 | [5 empty] | 172.8117 | 181.8754 | 197.8174 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 558.6953 |  |  |  |  | 172.4136 | 181.9152 | 196.8757 | [7 empty] | -0.2384 | 0.3529 | 0.4258 | 6473.5024 | 0.4605 | 558.7262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -1.5446 | -16.3761 | 16.4487 | 8021.2732 | 18.3582 | 663.3955 | [5 empty] | 173.6457 | 182.753 | 198.772 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 559.375 |  |  |  |  | 172.666 | 182.4496 | 197.6535 | [7 empty] | -0.4791 | 0.3175 | 0.5748 | 6485.7223 | 0.6654 | 559.1403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -1.5623 | -16.4202 | 16.4943 | 8024.9766 | 18.3205 | 663.7565 | [5 empty] | 174.4839 | 183.6352 | 199.7315 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 560.0552 |  |  |  |  | 173.9899 | 183.6559 | 199.3381 | [7 empty] | -0.3768 | 0.1822 | 0.4185 | 6495.492 | 0.4852 | 560.0711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -1.5852 | -16.3577 | 16.4344 | 8014.9863 | 18.3138 | 664.5653 | [5 empty] | 175.3265 | 184.522 | 200.696 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 560.7359 |  |  |  |  | 174.6396 | 184.1693 | 200.1923 | [7 empty] | -0.2791 | 0.0735 | 0.2886 | 6502.7666 | 0.3307 | 560.4655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -1.5901 | -16.3592 | 16.4363 | 8015.2233 | 18.225 | 664.5872 | [5 empty] | 176.1735 | 185.4134 | 201.6656 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 561.4171 |  |  |  |  | 175.3274 | 184.9114 | 201.0366 | [7 empty] | -0.2977 | 0.0636 | 0.3045 | 6504.4159 | 0.3478 | 561.0338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -1.6123 | -16.3754 | 16.4545 | 8015.7196 | 18.1883 | 665.0121 | [5 empty] | 177.0248 | 186.3094 | 202.6401 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 562.0987 |  |  |  |  | 176.7713 | 186.4627 | 202.802 | [7 empty] | -0.3315 | 0.0424 | 0.3342 | 6507.7182 | 0.3681 | 562.215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -1.6423 | -16.4488 | 16.5305 | 8020.7367 | 18.2143 | 665.8363 | [5 empty] | 177.8806 | 187.2101 | 203.6197 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 562.7809 |  |  |  |  | 177.4953 | 187.2273 | 203.6711 | [7 empty] | -0.3376 | 0.0311 | 0.3391 | 6509.0435 | 0.3691 | 562.7939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -1.6637 | -16.4948 | 16.5784 | 8024.5331 | 18.1821 | 666.2411 | [5 empty] | 178.7408 | 188.1154 | 204.6044 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 563.4635 |  |  |  |  | 179.4773 | 188.5649 | 204.5679 | [7 empty] | 0.3236 | 0.129 | 0.3484 | 6475.813 | 0.3089 | 563.8012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -1.6726 | -16.4916 | 16.5762 | 8024.3576 | 18.0935 | 666.2757 | [5 empty] | 179.6055 | 189.0255 | 205.5942 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 564.1466 |  |  |  |  | 179.4176 | 188.4959 | 204.5016 | [7 empty] | 0.3274 | 0.1258 | 0.3507 | 6475.9922 | 0.3149 | 563.7494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -1.6836 | -16.5158 | 16.6014 | 8025.1527 | 18.0634 | 666.7261 | [5 empty] | 180.4747 | 189.9402 | 206.5891 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 564.8302 |  |  |  |  | 180.9202 | 190.0914 | 206.3489 | [7 empty] | 0.3004 | 0.0925 | 0.3143 | 6480.2814 | 0.2883 | 564.9428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -1.7147 | -16.5368 | 16.6254 | 8024.454 | 18.0775 | 667.5558 | [5 empty] | 181.3483 | 190.8597 | 207.5892 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 565.5142 |  |  |  |  | 181.5434 | 190.883 | 206.4539 | [7 empty] | 0.2909 | 0.3348 | 0.4436 | 6457.1216 | 0.2917 | 565.5315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -1.7412 | -16.5591 | 16.6504 | 8025.7065 | 18.043 | 667.9916 | [5 empty] | 182.2265 | 191.784 | 208.5945 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 566.1988 |  |  |  |  | 182.2256 | 191.6112 | 207.276 | [7 empty] | 0.2784 | 0.326 | 0.4287 | 6458.4842 | 0.2817 | 566.071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -1.7417 | -16.5565 | 16.6479 | 8025.2699 | 17.9556 | 668.0253 | [5 empty] | 183.1093 | 192.713 | 209.605 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 566.8838 |  |  |  |  | 182.9911 | 192.4127 | 208.209 | [7 empty] | 0.2731 | 0.3063 | 0.4104 | 6460.6421 | 0.2735 | 566.6627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -1.859 | -16.5843 | 16.6882 | 8031.0552 | 17.8991 | 668.3688 | [5 empty] | 183.9966 | 193.6469 | 210.6207 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 567.5693 |  |  |  |  | 183.7967 | 193.2622 | 209.1843 | [7 empty] | 0.2646 | 0.2902 | 0.3927 | 6462.5694 | 0.2646 | 567.2872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -1.8798 | -16.5919 | 16.698 | 8030.4977 | 17.8613 | 668.7998 | [5 empty] | 184.8886 | 194.5856 | 211.6417 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 568.2552 |  |  |  |  | 185.1332 | 194.6897 | 210.7893 | [7 empty] | 0.2407 | 0.2752 | 0.3656 | 6464.9557 | 0.2409 | 568.3311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -2.0051 | -16.6689 | 16.7891 | 8039.6462 | 17.8715 | 669.5884 | [5 empty] | 185.7852 | 195.5292 | 212.668 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 568.9416 |  |  |  |  | 185.7801 | 195.5017 | 211.8445 | [7 empty] | 0.1174 | 0.2355 | 0.2631 | 6473.145 | 0.1669 | 568.9217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -2.014 | -16.5756 | 16.6975 | 8027.9716 | 17.8054 | 669.9727 | [5 empty] | 186.6864 | 196.4777 | 213.6997 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 569.6285 |  |  |  |  | 186.4277 | 196.1818 | 212.6264 | [7 empty] | 0.1129 | 0.2222 | 0.2493 | 6474.6105 | 0.1615 | 569.4146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -2.0315 | -16.618 | 16.7417 | 8031.0221 | 17.7768 | 670.4076 | [5 empty] | 187.5923 | 197.4311 | 214.7367 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 570.3159 |  |  |  |  | 186.9635 | 196.873 | 213.5645 | [7 empty] | -0.0083 | 0.1782 | 0.1784 | 6483.1108 | 0.1597 | 569.9139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -2.047 | -16.5086 | 16.6351 | 8017.7471 | 17.7108 | 670.8302 | [5 empty] | 188.5029 | 198.3895 | 215.779 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 571.0037 |  |  |  |  | 187.8537 | 198.0069 | 214.6201 | [7 empty] | -0.1364 | 0.249 | 0.2839 | 6480.8294 | 0.2991 | 570.7295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -2.0608 | -16.5548 | 16.6826 | 8021.1998 | 17.6797 | 671.2348 | [5 empty] | 189.4182 | 199.3528 | 216.8268 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 571.692 |  |  |  |  | 189.3286 | 199.3651 | 216.5137 | [7 empty] | -0.0402 | 0.1065 | 0.1139 | 6491.1743 | 0.1121 | 571.7007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -1.9845 | -16.6976 | 16.8151 | 8032.2465 | 17.6668 | 671.507 | [5 empty] | 190.3382 | 200.3211 | 217.88 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 572.3808 |  |  |  |  | 190.0078 | 200.0834 | 217.3533 | [7 empty] | -0.0501 | 0.0895 | 0.1025 | 6493.169 | 0.1108 | 572.212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -1.994 | -16.7325 | 16.8509 | 8034.4161 | 17.6314 | 671.8933 | [5 empty] | 191.2631 | 201.2945 | 218.9386 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 573.07 |  |  |  |  | 190.7578 | 200.8472 | 218.2496 | [7 empty] | -0.0388 | 0.0675 | 0.0779 | 6494.8821 | 0.0959 | 572.7537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -1.9279 | -16.8496 | 16.9595 | 8042.9615 | 17.6149 | 672.1913 | [5 empty] | 192.1927 | 202.2728 | 220.0028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 573.7596 |  |  |  |  | 192.3094 | 202.4492 | 220.1979 | [7 empty] | -0.0408 | 0.004 | 0.041 | 6501.0331 | 0.0487 | 573.8836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -1.9425 | -16.9069 | 17.0181 | 8047.7115 | 17.5845 | 672.5775 | [5 empty] | 193.1272 | 203.2563 | 221.0725 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 574.4498 |  |  |  |  | 193.1025 | 203.2703 | 221.1924 | [7 empty] | -0.043 | -0.0269 | 0.0507 | 6504.0565 | 0.0395 | 574.4596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -1.943 | -16.9105 | 17.0218 | 8047.9843 | 17.4986 | 672.6048 | [5 empty] | 194.0665 | 204.2449 | 222.1477 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 575.1404 |  |  |  |  | 193.7844 | 204.0288 | 222.0354 | [7 empty] | -0.0757 | -0.0284 | 0.0808 | 6505.3192 | 0.0752 | 574.9897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -1.9574 | -16.8177 | 16.9312 | 8036.4875 | 17.4349 | 673.0173 | [5 empty] | 195.0107 | 205.2386 | 223.2285 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 575.8314 |  |  |  |  | 194.4511 | 204.7766 | 222.5392 | [7 empty] | -0.0721 | 0.0661 | 0.0979 | 6496.2045 | 0.1223 | 575.5106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -1.9751 | -16.8426 | 16.9581 | 8037.7122 | 17.4003 | 673.4359 | [5 empty] | 195.9597 | 206.2374 | 224.3149 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 576.5229 |  |  |  |  | 195.916 | 206.3823 | 224.001 | [7 empty] | -0.0845 | 0.1542 | 0.1759 | 6488.3164 | 0.1838 | 576.6229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -1.9836 | -16.725 | 16.8423 | 8023.3953 | 17.3317 | 673.8516 | [5 empty] | 196.9137 | 207.2415 | 225.4069 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 577.2149 |  |  |  |  | 196.6257 | 207.113 | 224.9293 | [7 empty] | -0.0887 | 0.1138 | 0.1443 | 6492.2907 | 0.1591 | 577.1265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -2.0044 | -16.749 | 16.8685 | 8024.4027 | 17.3022 | 674.317 | [5 empty] | 197.8727 | 208.2507 | 226.5046 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 577.9073 |  |  |  |  | 197.3468 | 207.8716 | 225.8429 | [7 empty] | -0.099 | 0.0879 | 0.1324 | 6495.0931 | 0.1564 | 577.6475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -2.1335 | -16.768 | 16.9032 | 8029.23 | 17.2511 | 674.7301 | [5 empty] | 198.8366 | 209.2652 | 227.608 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 578.6001 |  |  |  |  | 198.1903 | 208.7729 | 226.9114 | [7 empty] | -0.1195 | 0.0636 | 0.1353 | 6498.1 | 0.165 | 578.2643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -2.1497 | -16.7843 | 16.9215 | 8029.4929 | 17.2143 | 675.1469 | [5 empty] | 199.8055 | 210.2849 | 228.7171 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 579.2934 |  |  |  |  | 199.754 | 210.4585 | 228.8823 | [7 empty] | -0.165 | 0.0274 | 0.1672 | 6503.0528 | 0.1855 | 579.4111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -2.2564 | -16.8081 | 16.9589 | 8034.1859 | 17.1621 | 675.5152 | [5 empty] | 200.7795 | 211.31 | 229.832 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 579.9872 |  |  |  |  | 200.068 | 211.0726 | 229.8084 | [7 empty] | -0.4045 | -0.0208 | 0.405 | 6515.7645 | 0.415 | 579.8268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -2.282 | -16.8322 | 16.9862 | 8035.6373 | 17.1255 | 675.9273 | [5 empty] | 201.7585 | 212.3403 | 230.9527 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 580.6814 |  |  |  |  | 200.6086 | 211.7784 | 230.7542 | [7 empty] | -0.5256 | -0.0592 | 0.5289 | 6523.5029 | 0.529 | 580.3032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -2.1865 | -16.8223 | 16.9638 | 8029.6253 | 17.0788 | 676.2003 | [5 empty] | 202.7425 | 213.376 | 232.0791 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 581.376 |  |  |  |  | 202.8421 | 213.5057 | 230.8584 | [7 empty] | 0.1454 | 0.3897 | 0.4159 | 6458.8987 | 0.269 | 581.4628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -2.217 | -16.8423 | 16.9876 | 8030.6497 | 17.045 | 676.648 | [5 empty] | 203.7317 | 214.4171 | 233.2115 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 582.0711 |  |  |  |  | 203.5554 | 214.2985 | 231.7532 | [7 empty] | 0.1105 | 0.3834 | 0.399 | 6460.715 | 0.2666 | 581.9921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -2.1193 | -16.8379 | 16.9707 | 8025.4204 | 16.9935 | 676.8668 | [5 empty] | 204.726 | 215.4635 | 234.3497 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 582.7666 |  |  |  |  | 204.2908 | 214.8766 | 232.7744 | [7 empty] | 0.206 | 0.2539 | 0.3269 | 6469.503 | 0.2191 | 582.377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -2.1413 | -16.8566 | 16.992 | 8025.8822 | 16.9631 | 677.3354 | [5 empty] | 205.7255 | 216.5154 | 235.4937 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 583.4626 |  |  |  |  | 205.8907 | 216.5805 | 234.7573 | [7 empty] | 0.175 | 0.2179 | 0.2795 | 6473.9538 | 0.1798 | 583.5055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -2.1764 | -16.872 | 17.0118 | 8024.474 | 16.9793 | 678.2064 | [5 empty] | 206.7302 | 217.5727 | 236.6438 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 584.159 |  |  |  |  | 206.737 | 217.4878 | 235.8243 | [7 empty] | 0.153 | 0.1963 | 0.2489 | 6476.7223 | 0.1595 | 584.1032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -2.1897 | -16.8854 | 17.0268 | 8024.3233 | 16.9418 | 678.6194 | [5 empty] | 207.74 | 218.6356 | 237.7998 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 584.8558 |  |  |  |  | 207.5355 | 218.33 | 236.8025 | [7 empty] | 0.144 | 0.1786 | 0.2294 | 6478.6947 | 0.1508 | 584.6558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -2.2107 | -16.8996 | 17.0435 | 8024.4327 | 16.9062 | 679.0544 | [5 empty] | 208.7551 | 219.7039 | 238.9618 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 585.5531 |  |  |  |  | 208.4003 | 219.2303 | 237.8662 | [7 empty] | 0.1408 | 0.1536 | 0.2084 | 6481.1328 | 0.1456 | 585.2444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -2.2318 | -16.913 | 17.0596 | 8024.7409 | 16.8636 | 679.4336 | [5 empty] | 209.7755 | 220.7778 | 240.1298 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 586.2508 |  |  |  |  | 209.8786 | 220.8094 | 239.71 | [7 empty] | 0.1086 | 0.1198 | 0.1617 | 6485.3617 | 0.1064 | 586.2713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -2.2484 | -16.9241 | 17.0728 | 8024.3147 | 16.8288 | 679.8768 | [5 empty] | 210.8012 | 221.8573 | 241.3038 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 586.949 |  |  |  |  | 210.5962 | 221.5472 | 240.5492 | [7 empty] | 0.1165 | 0.1078 | 0.1587 | 6486.2158 | 0.1135 | 586.7487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -2.2735 | -16.9298 | 17.0817 | 8023.7863 | 16.7881 | 680.2905 | [5 empty] | 211.8321 | 222.9423 | 242.484 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 587.6475 |  |  |  |  | 211.3494 | 222.4255 | 241.148 | [7 empty] | 0.0969 | 0.2141 | 0.235 | 6477.1751 | 0.1573 | 587.3152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -2.2863 | -16.9431 | 17.0966 | 8023.5534 | 16.7518 | 680.7129 | [5 empty] | 212.8685 | 224.033 | 243.6703 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 588.3466 |  |  |  |  | 212.1352 | 223.2506 | 242.1329 | [7 empty] | 0.0879 | 0.1892 | 0.2087 | 6479.7778 | 0.1528 | 587.8454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -2.4118 | -16.9651 | 17.1357 | 8028.7102 | 16.6961 | 681.0741 | [5 empty] | 213.9102 | 225.1293 | 244.8627 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 589.046 |  |  |  |  | 213.6585 | 224.8908 | 243.6516 | [7 empty] | 0.0922 | 0.2649 | 0.2804 | 6472.8298 | 0.1837 | 588.8941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -2.4239 | -16.998 | 17.1699 | 8030.6822 | 16.6603 | 681.4579 | [5 empty] | 214.9573 | 226.2314 | 246.0614 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 589.7458 |  |  |  |  | 214.3399 | 225.9364 | 244.7449 | [7 empty] | -0.1353 | 0.3049 | 0.3336 | 6476.7442 | 0.3332 | 589.5588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -2.5522 | -17.0324 | 17.2226 | 8035.3382 | 16.6536 | 682.1964 | [5 empty] | 216.0098 | 227.3391 | 247.2662 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 590.4461 |  |  |  |  | 215.5609 | 227.1641 | 246.6794 | [7 empty] | -0.1638 | 0.1345 | 0.2119 | 6493.1757 | 0.2413 | 590.3357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -2.5583 | -17.0472 | 17.2381 | 8037.1015 | 16.5675 | 682.1974 | [5 empty] | 217.0678 | 228.4526 | 248.4773 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 591.1469 |  |  |  |  | 216.3994 | 228.0188 | 247.6914 | [7 empty] | -0.1534 | 0.1093 | 0.1883 | 6495.1347 | 0.2194 | 590.8743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -2.5706 | -17.0579 | 17.2505 | 8036.7622 | 16.5257 | 682.5783 | [5 empty] | 218.1313 | 229.5719 | 249.6947 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 591.848 |  |  |  |  | 217.2744 | 228.9269 | 248.8165 | [7 empty] | -0.1599 | 0.0704 | 0.1747 | 6498.8789 | 0.2091 | 591.4444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -2.5835 | -17.0895 | 17.2836 | 8038.6123 | 16.4895 | 682.9617 | [5 empty] | 219.2003 | 230.6969 | 250.9183 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 592.5495 |  |  |  |  | 218.8816 | 230.6544 | 250.8578 | [7 empty] | -0.203 | 0.0291 | 0.205 | 6504.0382 | 0.2232 | 592.5231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -2.6025 | -17.0884 | 17.2855 | 8037.1962 | 16.4465 | 683.3629 | [5 empty] | 220.2749 | 231.8278 | 252.1484 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 593.2515 |  |  |  |  | 219.667 | 231.4564 | 251.9197 | [7 empty] | -0.207 | -0.0245 | 0.2085 | 6509.0126 | 0.2096 | 593.0213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -2.6079 | -17.1159 | 17.3134 | 8038.4696 | 16.4069 | 683.7184 | [5 empty] | 221.355 | 232.9646 | 253.3848 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 593.9539 |  |  |  |  | 221.1945 | 233.1335 | 253.4911 | [7 empty] | -0.2257 | 0.0498 | 0.2311 | 6502.8984 | 0.2562 | 594.058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -2.6247 | -17.0374 | 17.2384 | 8028.9707 | 16.3434 | 684.1115 | [5 empty] | 222.4407 | 234.1073 | 254.6276 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 594.6567 |  |  |  |  | 221.9532 | 234.009 | 254.0961 | [7 empty] | -0.239 | 0.1498 | 0.2821 | 6494.3426 | 0.3221 | 594.5964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -2.6411 | -17.0761 | 17.2791 | 8031.614 | 16.3102 | 684.5069 | [5 empty] | 223.5321 | 235.2559 | 255.8769 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 595.36 |  |  |  |  | 222.74 | 234.8417 | 255.0908 | [7 empty] | -0.2518 | 0.1259 | 0.2815 | 6496.9049 | 0.3234 | 595.1067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -2.6554 | -16.9857 | 17.192 | 8020.8227 | 16.2443 | 684.903 | [5 empty] | 224.6291 | 236.4104 | 257.1327 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 596.0636 |  |  |  |  | 224.3285 | 236.5017 | 257.187 | [7 empty] | -0.2755 | 0.0466 | 0.2794 | 6504.7879 | 0.3051 | 596.1191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -2.6714 | -17.0299 | 17.2382 | 8024.2888 | 16.2061 | 685.2447 | [5 empty] | 225.7318 | 237.571 | 258.3949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 596.7677 |  |  |  |  | 225.1124 | 237.3468 | 258.198 | [7 empty] | -0.299 | 0.0236 | 0.3 | 6507.6008 | 0.3198 | 596.6319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -2.6022 | -17.1421 | 17.3385 | 8032.0941 | 16.1852 | 685.4967 | [5 empty] | 226.8402 | 238.7375 | 259.6637 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 597.4722 |  |  |  |  | 225.9314 | 238.1983 | 259.2074 | [7 empty] | -0.3006 | 0.0005 | 0.3006 | 6509.7088 | 0.3155 | 597.1469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -2.6088 | -17.1716 | 17.3686 | 8033.4062 | 16.151 | 685.8921 | [5 empty] | 227.9544 | 239.9102 | 260.9391 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 598.177 |  |  |  |  | 227.1249 | 239.7484 | 261.2998 | [7 empty] | -0.5457 | -0.0827 | 0.5519 | 6525.0741 | 0.5337 | 598.08 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -2.5382 | -17.3108 | 17.4959 | 8043.9484 | 16.1382 | 686.145 | [5 empty] | 229.0744 | 241.0888 | 262.2211 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 598.8823 |  |  |  |  | 227.8791 | 240.5708 | 262.2941 | [7 empty] | -0.5752 | -0.1065 | 0.585 | 6528.1356 | 0.5582 | 598.5727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -2.5587 | -17.3095 | 17.4976 | 8042.4272 | 16.0982 | 686.5714 | [5 empty] | 230.2001 | 242.2737 | 263.5098 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 599.588 |  |  |  |  | 229.6809 | 241.8873 | 261.365 | [7 empty] | 0.0837 | 0.4696 | 0.477 | 6455.9213 | 0.3352 | 599.3583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -2.5782 | -17.3135 | 17.5045 | 8041.4243 | 16.0594 | 686.9965 | [5 empty] | 231.3317 | 243.4646 | 264.8051 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 600.2941 |  |  |  |  | 230.5178 | 242.7631 | 262.4099 | [7 empty] | 0.0767 | 0.4437 | 0.4503 | 6458.472 | 0.3222 | 599.8786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -2.6029 | -17.3222 | 17.5166 | 8041.2267 | 16.0179 | 687.3931 | [5 empty] | 232.4692 | 244.6617 | 266.1072 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 601.0007 |  |  |  |  | 231.9964 | 244.4777 | 264.5568 | [7 empty] | -0.062 | 0.3809 | 0.3859 | 6468.4908 | 0.3339 | 600.8923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -2.615 | -17.3575 | 17.5534 | 8043.5213 | 15.9805 | 687.7509 | [5 empty] | 233.6126 | 245.8651 | 267.416 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 601.7076 |  |  |  |  | 233.2989 | 245.8149 | 266.5891 | [7 empty] | -0.1031 | 0.2255 | 0.2479 | 6483.473 | 0.2467 | 601.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -2.6383 | -17.3747 | 17.5739 | 8043.979 | 15.9455 | 688.1819 | [5 empty] | 234.7619 | 247.0747 | 268.7316 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 602.4149 |  |  |  |  | 234.0856 | 246.6536 | 267.5754 | [7 empty] | -0.1182 | 0.2065 | 0.238 | 6485.6379 | 0.2486 | 602.1691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -2.6452 | -17.2724 | 17.4738 | 8032.008 | 15.8706 | 688.5233 | [5 empty] | 235.9171 | 248.2905 | 270.0541 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 603.1226 |  |  |  |  | 234.951 | 247.7368 | 268.5674 | [7 empty] | -0.213 | 0.2688 | 0.3429 | 6483.2328 | 0.3735 | 602.8007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -2.6461 | -17.2818 | 17.4832 | 8033.0239 | 15.7851 | 688.5193 | [5 empty] | 237.0784 | 249.5127 | 271.3833 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 603.8307 |  |  |  |  | 236.675 | 249.5818 | 270.7775 | [7 empty] | -0.2547 | 0.2173 | 0.3348 | 6489.0926 | 0.3755 | 603.8707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -2.6617 | -17.2814 | 17.4852 | 8031.4661 | 15.7454 | 688.9399 | [5 empty] | 238.2457 | 250.7412 | 272.7195 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 604.5393 |  |  |  |  | 237.5225 | 250.4673 | 271.8664 | [7 empty] | -0.2636 | 0.1837 | 0.3213 | 6492.3175 | 0.3644 | 604.3816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -2.6969 | -17.1727 | 17.3832 | 8017.8294 | 15.7154 | 689.7086 | [5 empty] | 239.419 | 251.976 | 274.0626 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 605.2482 |  |  |  |  | 238.3772 | 251.3919 | 272.9164 | [7 empty] | -0.2846 | 0.1739 | 0.3335 | 6493.8475 | 0.3816 | 604.9132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -2.709 | -17.2081 | 17.42 | 8020.066 | 15.6793 | 690.0763 | [5 empty] | 240.5984 | 253.2173 | 275.4127 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 605.9575 |  |  |  |  | 240.0763 | 253.1671 | 275.0763 | [7 empty] | -0.2996 | 0.1132 | 0.3203 | 6499.6199 | 0.3598 | 605.9289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -2.7181 | -17.2111 | 17.4244 | 8020.5651 | 15.5951 | 690.104 | [5 empty] | 241.7839 | 254.465 | 276.7698 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 606.6672 |  |  |  |  | 240.8386 | 253.9596 | 276.0534 | [7 empty] | -0.305 | 0.0826 | 0.316 | 6502.452 | 0.3527 | 606.3801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -2.7286 | -17.2271 | 17.4418 | 8020.7196 | 15.5551 | 690.4795 | [5 empty] | 242.9756 | 255.7192 | 278.1339 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 607.3773 |  |  |  |  | 242.4267 | 255.6808 | 277.7675 | [7 empty] | -0.3195 | 0.1267 | 0.3438 | 6499.0771 | 0.3863 | 607.3556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -2.775 | -17.2715 | 17.493 | 8023.022 | 15.5667 | 691.2687 | [5 empty] | 244.1735 | 256.9799 | 279.5051 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 608.0878 |  |  |  |  | 243.2411 | 256.6157 | 278.4409 | [7 empty] | -0.3329 | 0.2204 | 0.3993 | 6491.4003 | 0.4518 | 607.8829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -2.807 | -17.2958 | 17.5221 | 8022.8591 | 15.5723 | 692.0373 | [5 empty] | 245.3776 | 258.2471 | 280.8834 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 608.7987 |  |  |  |  | 244.0669 | 257.4584 | 279.5073 | [7 empty] | -0.3311 | 0.1797 | 0.3767 | 6494.8683 | 0.4312 | 608.3566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -2.802 | -17.3071 | 17.5324 | 8023.9878 | 15.4851 | 692.0033 | [5 empty] | 246.5879 | 259.5209 | 282.2689 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 609.51 |  |  |  |  | 245.7466 | 259.2601 | 281.723 | [7 empty] | -0.3792 | 0.1167 | 0.3968 | 6501.8145 | 0.4409 | 609.3646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -2.821 | -17.3145 | 17.5429 | 8023.4817 | 15.4443 | 692.3985 | [5 empty] | 247.8045 | 260.8013 | 283.6615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 610.2216 |  |  |  |  | 246.5957 | 260.1389 | 282.8151 | [7 empty] | -0.3834 | 0.0808 | 0.3918 | 6505.035 | 0.4311 | 609.8538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -2.8451 | -17.3212 | 17.5533 | 8023.024 | 15.4037 | 692.8039 | [5 empty] | 249.0274 | 262.0884 | 285.0614 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 610.9337 |  |  |  |  | 247.8095 | 261.6915 | 285.0511 | [7 empty] | -0.6186 | -0.0356 | 0.6197 | 6522.4069 | 0.6196 | 610.7144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -2.8623 | -17.3417 | 17.5763 | 8023.9089 | 15.3632 | 693.1693 | [5 empty] | 250.2566 | 263.3821 | 286.4685 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 611.6461 |  |  |  |  | 248.6895 | 262.6202 | 286.1907 | [7 empty] | -0.6327 | -0.0679 | 0.6363 | 6525.6008 | 0.6252 | 611.2269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -2.8758 | -17.3602 | 17.5968 | 8024.5438 | 15.3208 | 693.5187 | [5 empty] | 251.4923 | 264.6825 | 287.8829 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 612.3589 |  |  |  |  | 251.3741 | 264.8747 | 286.3201 | [7 empty] | -0.0164 | 0.4693 | 0.4696 | 6460.6235 | 0.3728 | 612.464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -2.8947 | -17.3654 | 17.605 | 8023.8338 | 15.2787 | 693.9074 | [5 empty] | 252.7343 | 265.9897 | 289.3047 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 613.0721 |  |  |  |  | 252.2476 | 265.7904 | 287.4349 | [7 empty] | -0.0266 | 0.4383 | 0.4391 | 6463.6088 | 0.3545 | 612.9636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -2.9315 | -17.401 | 17.6462 | 8025.1682 | 15.2816 | 694.6328 | [5 empty] | 253.9828 | 267.3037 | 290.7338 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 613.7857 |  |  |  |  | 253.0791 | 266.6725 | 288.5482 | [7 empty] | -0.0473 | 0.3996 | 0.4024 | 6467.5635 | 0.3404 | 613.4433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -2.9466 | -17.4201 | 17.6676 | 8025.7395 | 15.2433 | 695.0166 | [5 empty] | 255.2377 | 268.6244 | 292.1703 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 614.4997 |  |  |  |  | 254.8009 | 268.4734 | 290.8432 | [7 empty] | -0.0752 | 0.3134 | 0.3224 | 6475.7714 | 0.2892 | 614.4182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -2.9632 | -17.4111 | 17.6615 | 8023.5905 | 15.196 | 695.3901 | [5 empty] | 256.4992 | 269.9521 | 293.6143 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 615.214 |  |  |  |  | 255.5939 | 269.3368 | 291.9036 | [7 empty] | -0.1061 | 0.285 | 0.3041 | 6479.1512 | 0.2947 | 614.8834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -2.9848 | -17.4447 | 17.6982 | 8026.0612 | 15.1558 | 695.7302 | [5 empty] | 257.7672 | 271.2866 | 295.0658 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 615.9287 |  |  |  |  | 257.0529 | 271.0798 | 293.6757 | [7 empty] | -0.2247 | 0.3307 | 0.3999 | 6478.9808 | 0.4195 | 615.8182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -3.0021 | -17.4645 | 17.7206 | 8026.8838 | 15.1149 | 696.091 | [5 empty] | 259.0418 | 272.628 | 296.5248 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 616.6438 |  |  |  |  | 257.8664 | 271.928 | 294.7443 | [7 empty] | -0.2345 | 0.2935 | 0.3756 | 6482.4405 | 0.4068 | 616.2711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -3.0187 | -17.4861 | 17.7448 | 8027.8262 | 15.0757 | 696.461 | [5 empty] | 260.323 | 273.9764 | 297.9914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 617.3593 |  |  |  |  | 259.2057 | 273.3577 | 296.4303 | [7 empty] | -0.2601 | 0.2619 | 0.3691 | 6485.9106 | 0.4084 | 617.0314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -3.0408 | -17.5127 | 17.7748 | 8029.4654 | 15.0371 | 696.8292 | [5 empty] | 261.6108 | 275.3317 | 299.4656 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 618.0751 |  |  |  |  | 260.7675 | 274.7909 | 298.5572 | [7 empty] | -0.1853 | 0.1054 | 0.2131 | 6496.7973 | 0.2447 | 617.7899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -3.0535 | -17.5554 | 17.819 | 8032.4645 | 15.0022 | 697.18 | [5 empty] | 262.9053 | 276.6942 | 300.9474 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 618.7913 |  |  |  |  | 262.4623 | 276.6097 | 300.7385 | [7 empty] | -0.2276 | 0.0581 | 0.2349 | 6502.0611 | 0.2583 | 618.7471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -3.0715 | -17.5818 | 17.848 | 8033.9335 | 14.9638 | 697.5454 | [5 empty] | 264.2065 | 278.0636 | 302.4369 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 619.5079 |  |  |  |  | 262.8174 | 277.2838 | 301.8017 | [7 empty] | -0.4494 | 0.0007 | 0.4494 | 6513.6445 | 0.4628 | 619.1003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -3.0692 | -17.5795 | 17.8455 | 8033.5884 | 14.8796 | 697.5537 | [5 empty] | 265.5145 | 279.4402 | 303.9341 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 620.2249 |  |  |  |  | 265.6594 | 279.6767 | 302.0362 | [7 empty] | 0.1685 | 0.5298 | 0.5559 | 6450.9437 | 0.3585 | 620.3477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -3.0882 | -17.6208 | 17.8894 | 8036.8048 | 14.8405 | 697.875 | [5 empty] | 266.8292 | 280.8239 | 305.4391 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 620.9422 |  |  |  |  | 266.5187 | 280.5754 | 303.0933 | [7 empty] | 0.1637 | 0.509 | 0.5347 | 6452.8645 | 0.3444 | 620.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -3.1114 | -17.6305 | 17.9029 | 8036.6813 | 14.7995 | 698.2608 | [5 empty] | 268.1508 | 282.2148 | 306.9519 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 621.6599 |  |  |  |  | 267.409 | 281.5179 | 304.2702 | [7 empty] | 0.1443 | 0.4717 | 0.4933 | 6456.5796 | 0.324 | 621.3007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -3.1235 | -17.6466 | 17.9209 | 8036.8982 | 14.7597 | 698.6287 | [5 empty] | 269.4792 | 283.6129 | 308.4726 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 622.3779 |  |  |  |  | 269.1797 | 283.4072 | 306.5661 | [7 empty] | 0.1034 | 0.4136 | 0.4264 | 6462.6911 | 0.2839 | 622.2725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -3.144 | -17.6599 | 17.9375 | 8037.1116 | 14.7186 | 699.0002 | [5 empty] | 270.8146 | 285.0182 | 310.0011 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 623.0964 |  |  |  |  | 270.0025 | 284.3022 | 307.6047 | [7 empty] | 0.0786 | 0.3994 | 0.4071 | 6464.6499 | 0.2839 | 622.7307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -3.1585 | -17.6784 | 17.9583 | 8037.8409 | 14.6751 | 699.33 | [5 empty] | 272.1568 | 286.4309 | 311.5376 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 623.8151 |  |  |  |  | 271.7869 | 286.1645 | 309.9453 | [7 empty] | 0.0561 | 0.3212 | 0.326 | 6471.8344 | 0.2268 | 623.6798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -3.1786 | -17.6772 | 17.9607 | 8036.3433 | 14.6356 | 699.7512 | [5 empty] | 273.506 | 287.8508 | 313.082 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 624.5343 |  |  |  |  | 272.5725 | 287.0547 | 310.514 | [7 empty] | 0.0573 | 0.421 | 0.4248 | 6463.6551 | 0.3069 | 624.1315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -3.205 | -17.6948 | 17.9827 | 8037.3105 | 14.5924 | 700.0983 | [5 empty] | 274.8622 | 289.2782 | 314.6344 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 625.2538 |  |  |  |  | 274.2677 | 288.9535 | 312.3073 | [7 empty] | 0.0143 | 0.4928 | 0.493 | 6459.1682 | 0.3736 | 625.0904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -3.2153 | -17.7273 | 18.0165 | 8039.2452 | 14.5542 | 700.4337 | [5 empty] | 276.2254 | 290.7129 | 316.1949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 625.9737 |  |  |  |  | 276.0209 | 290.7936 | 314.6096 | [7 empty] | -0.0129 | 0.4191 | 0.4193 | 6466.0746 | 0.3297 | 626.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -3.2338 | -17.7309 | 18.0234 | 8038.3319 | 14.5129 | 700.8226 | [5 empty] | 277.5957 | 292.1551 | 317.7635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 626.6939 |  |  |  |  | 276.9031 | 291.7516 | 315.7232 | [7 empty] | -0.038 | 0.4035 | 0.4053 | 6468.1315 | 0.333 | 626.4928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -3.2529 | -17.7518 | 18.0474 | 8039.3937 | 14.4711 | 701.1631 | [5 empty] | 278.9731 | 293.6047 | 319.3402 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 627.4145 |  |  |  |  | 278.6444 | 293.5658 | 317.9935 | [7 empty] | -0.0563 | 0.3305 | 0.3353 | 6474.6836 | 0.2873 | 627.3952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -3.2751 | -17.765 | 18.0644 | 8039.8263 | 14.4263 | 701.4991 | [5 empty] | 280.3577 | 295.0619 | 320.9251 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 628.1354 |  |  |  |  | 279.4707 | 294.4586 | 319.0945 | [7 empty] | -0.083 | 0.301 | 0.3123 | 6477.9043 | 0.2869 | 627.8373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -3.2927 | -17.7773 | 18.0796 | 8039.9127 | 14.3837 | 701.8509 | [5 empty] | 281.7494 | 296.5266 | 322.5182 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 628.8567 |  |  |  |  | 281.2992 | 296.3394 | 321.4717 | [7 empty] | -0.0893 | 0.2189 | 0.2364 | 6484.8137 | 0.2282 | 628.7647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -3.3048 | -17.8032 | 18.1073 | 8041.1005 | 14.3471 | 702.2152 | [5 empty] | 283.1484 | 297.9989 | 324.1196 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 629.5783 |  |  |  |  | 282.2367 | 297.3313 | 322.7444 | [7 empty] | -0.1114 | 0.1735 | 0.2062 | 6489.1768 | 0.2195 | 629.2515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -3.3412 | -17.8542 | 18.1641 | 8044.0775 | 14.349 | 702.8901 | [5 empty] | 284.5546 | 299.4789 | 325.7293 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 630.3003 |  |  |  |  | 283.9109 | 299.0844 | 324.9782 | [7 empty] | -0.1378 | 0.0959 | 0.1679 | 6496.272 | 0.1905 | 630.1082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -3.3458 | -17.8504 | 18.1613 | 8043.5835 | 14.2713 | 702.9482 | [5 empty] | 285.968 | 300.9665 | 327.3473 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 631.0227 |  |  |  |  | 284.7811 | 300.0074 | 326.1454 | [7 empty] | -0.1579 | 0.0583 | 0.1684 | 6499.9233 | 0.2002 | 630.5574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -3.3597 | -17.8657 | 18.1788 | 8043.8886 | 14.2291 | 703.2884 | [5 empty] | 287.3889 | 302.4618 | 328.9737 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 631.7454 |  |  |  |  | 286.3431 | 301.7037 | 327.8065 | [7 empty] | -0.1706 | 0.1046 | 0.2002 | 6496.5492 | 0.2314 | 631.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -3.2982 | -17.8821 | 18.1837 | 8041.533 | 14.1994 | 703.6559 | [5 empty] | 288.8171 | 303.9649 | 330.6085 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 632.4684 |  |  |  |  | 287.9612 | 303.5108 | 329.5826 | [7 empty] | -0.2135 | 0.1557 | 0.2642 | 6493.692 | 0.2966 | 632.2503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -3.2161 | -17.916 | 18.2024 | 8038.4112 | 14.2167 | 704.3823 | [5 empty] | 290.2526 | 305.4758 | 332.2519 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 633.1918 |  |  |  |  | 289.2525 | 305.1494 | 331.9486 | [7 empty] | -0.435 | 0.0411 | 0.4369 | 6509.44 | 0.4574 | 633.0358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -3.2479 | -17.9001 | 18.1924 | 8037.8406 | 14.1288 | 704.4044 | [5 empty] | 291.6957 | 306.9945 | 333.9037 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 633.9155 |  |  |  |  | 289.6341 | 305.8683 | 333.092 | [7 empty] | -0.657 | -0.0191 | 0.6573 | 6520.8115 | 0.6606 | 633.3791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -3.2762 | -17.9174 | 18.2145 | 8036.8101 | 14.1305 | 705.1577 | [5 empty] | 293.1462 | 308.5211 | 335.5641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 634.6396 |  |  |  |  | 292.0804 | 307.5011 | 332.1066 | [7 empty] | 0.1676 | 0.5463 | 0.5715 | 6451.4995 | 0.3744 | 634.1562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -3.3037 | -17.9358 | 18.2375 | 8037.847 | 14.0888 | 705.5068 | [5 empty] | 294.6042 | 310.0557 | 337.2331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 635.364 |  |  |  |  | 293.8777 | 309.4564 | 334.4949 | [7 empty] | 0.1043 | 0.489 | 0.5 | 6457.99 | 0.339 | 635.0815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -3.3081 | -17.9413 | 18.2437 | 8036.8185 | 14.0463 | 705.8564 | [5 empty] | 296.0698 | 311.5981 | 338.9108 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 636.0888 |  |  |  |  | 295.6547 | 311.3764 | 336.7916 | [7 empty] | 0.0546 | 0.4433 | 0.4466 | 6463.1407 | 0.317 | 635.9848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -3.3294 | -17.9537 | 18.2598 | 8037.0554 | 14.0039 | 706.2061 | [5 empty] | 297.5431 | 313.1486 | 340.5972 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 636.8139 |  |  |  |  | 296.6062 | 312.4187 | 338.0059 | [7 empty] | 0.0229 | 0.427 | 0.4276 | 6465.3903 | 0.321 | 636.473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -3.4457 | -17.8867 | 18.2155 | 8032.2028 | 13.9397 | 706.6783 | [5 empty] | 299.0239 | 314.7071 | 342.2923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 637.5393 |  |  |  |  | 298.5472 | 314.4554 | 340.4283 | [7 empty] | 0.0066 | 0.3779 | 0.378 | 6469.8241 | 0.2873 | 637.4224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -3.4599 | -17.9197 | 18.2507 | 8034.34 | 13.9014 | 707.0001 | [5 empty] | 300.5124 | 316.2737 | 343.9962 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 638.2651 |  |  |  |  | 299.3853 | 315.3795 | 341.5202 | [7 empty] | -0.0262 | 0.3607 | 0.3616 | 6472.1617 | 0.2972 | 637.8513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -3.5578 | -17.8358 | 18.1872 | 8027.3526 | 13.832 | 707.4467 | [5 empty] | 302.0086 | 317.8484 | 345.7089 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 638.9912 |  |  |  |  | 301.2192 | 317.3228 | 343.8456 | [7 empty] | -0.0538 | 0.3126 | 0.3172 | 6476.814 | 0.2731 | 638.7493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -3.5785 | -17.8438 | 18.1991 | 8027.2754 | 13.7856 | 707.7679 | [5 empty] | 303.5126 | 319.4313 | 347.4306 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 639.7177 |  |  |  |  | 302.3426 | 319.0002 | 345.0525 | [7 empty] | -0.281 | 0.4856 | 0.561 | 6469.7509 | 0.5657 | 639.5202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -3.5925 | -17.9067 | 18.2635 | 8032.1386 | 13.76 | 708.123 | [5 empty] | 305.0244 | 321.0224 | 349.1611 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 640.4445 |  |  |  |  | 303.3147 | 320.0397 | 346.31 | [7 empty] | -0.3019 | 0.4574 | 0.548 | 6472.6033 | 0.5673 | 639.996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -3.6181 | -17.9666 | 18.3273 | 8037.0095 | 13.7346 | 708.4996 | [5 empty] | 306.5441 | 322.6217 | 350.9006 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 641.1716 |  |  |  |  | 305.0902 | 321.6947 | 348.6302 | [7 empty] | -0.2273 | 0.3246 | 0.3962 | 6480.9478 | 0.417 | 640.7506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -3.6364 | -17.9827 | 18.3467 | 8037.5448 | 13.693 | 708.8369 | [5 empty] | 308.0716 | 324.2293 | 352.6492 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 641.8991 |  |  |  |  | 306.8444 | 323.3233 | 350.9658 | [7 empty] | -0.155 | 0.1825 | 0.2395 | 6490.0701 | 0.2637 | 641.4895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -3.6474 | -17.9357 | 18.3028 | 8031.8681 | 13.6298 | 709.1398 | [5 empty] | 309.607 | 325.8453 | 354.4068 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 642.6268 |  |  |  |  | 308.6962 | 325.292 | 353.3778 | [7 empty] | -0.191 | 0.1232 | 0.2273 | 6495.7748 | 0.2561 | 642.378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -3.6636 | -17.9986 | 18.3677 | 8036.9606 | 13.6009 | 709.46 | [5 empty] | 311.1504 | 327.4696 | 356.1735 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 643.355 |  |  |  |  | 310.5192 | 327.2402 | 355.7265 | [7 empty] | -0.2286 | 0.0741 | 0.2403 | 6500.7026 | 0.2642 | 643.2523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -3.6799 | -17.8927 | 18.2672 | 8025.533 | 13.5245 | 709.8101 | [5 empty] | 312.7018 | 329.1024 | 357.9494 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 644.0834 |  |  |  |  | 311.5017 | 328.2758 | 356.9652 | [7 empty] | -0.2395 | 0.0492 | 0.2445 | 6502.9565 | 0.2687 | 643.715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -3.7002 | -17.9022 | 18.2806 | 8025.1737 | 13.4883 | 710.2162 | [5 empty] | 314.2612 | 330.7436 | 359.7345 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 644.8122 |  |  |  |  | 313.2961 | 330.1612 | 359.3051 | [7 empty] | -0.2637 | -0.0147 | 0.2641 | 6508.6388 | 0.2643 | 644.5539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -3.6311 | -17.9981 | 18.3607 | 8030.7172 | 13.4753 | 710.4942 | [5 empty] | 315.8288 | 332.3934 | 361.5288 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 645.5413 |  |  |  |  | 315.0354 | 332.0964 | 361.1776 | [7 empty] | -0.3003 | 0.0435 | 0.3034 | 6505.1123 | 0.3214 | 645.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -3.6463 | -18.0105 | 18.3759 | 8030.5768 | 13.4382 | 710.8747 | [5 empty] | 317.4044 | 334.0516 | 363.3325 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 646.2707 |  |  |  |  | 316.7639 | 334.0127 | 363.0057 | [7 empty] | -0.3302 | 0.106 | 0.3468 | 6501.0857 | 0.379 | 646.2536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -3.56 | -18.1195 | 18.4659 | 8036.9154 | 13.4297 | 711.1282 | [5 empty] | 318.9882 | 335.7185 | 365.1454 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 647.0004 |  |  |  |  | 317.5458 | 335.4863 | 365.3241 | [7 empty] | -0.7591 | -0.0052 | 0.7591 | 6521.8589 | 0.7571 | 646.8989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -3.5935 | -18.129 | 18.4817 | 8037.2326 | 13.387 | 711.4836 | [5 empty] | 320.5803 | 337.3941 | 366.9678 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 647.7305 |  |  |  |  | 320.1913 | 337.3116 | 364.4017 | [7 empty] | 0.0447 | 0.5604 | 0.5622 | 6455.6141 | 0.4066 | 647.6946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -3.6232 | -18.1596 | 18.5175 | 8037.5073 | 13.3922 | 712.2348 | [5 empty] | 322.1805 | 339.0783 | 368.7997 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 648.4609 |  |  |  |  | 321.038 | 338.2064 | 365.499 | [7 empty] | 0.0311 | 0.5328 | 0.5337 | 6458.1445 | 0.3955 | 648.0832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -3.6447 | -18.1952 | 18.5567 | 8039.9156 | 13.3595 | 712.5933 | [5 empty] | 323.7891 | 340.7712 | 370.641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 649.1916 |  |  |  |  | 322.9815 | 340.2748 | 368.0616 | [7 empty] | -0.0103 | 0.4648 | 0.4649 | 6464.5916 | 0.3607 | 648.9777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -3.6622 | -18.2177 | 18.5822 | 8040.9242 | 13.3233 | 712.9508 | [5 empty] | 325.4061 | 342.473 | 372.4919 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 649.9226 |  |  |  |  | 324.8468 | 342.2525 | 370.5256 | [7 empty] | -0.0468 | 0.3967 | 0.3995 | 6470.8783 | 0.3282 | 649.8281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -3.6543 | -18.2111 | 18.5741 | 8040.0508 | 13.2443 | 712.9436 | [5 empty] | 327.0314 | 344.1835 | 374.3524 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 650.654 |  |  |  |  | 326.6928 | 344.2154 | 372.9762 | [7 empty] | -0.0862 | 0.329 | 0.3401 | 6477.2077 | 0.3028 | 650.6675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -3.6756 | -18.0975 | 18.4669 | 8028.1682 | 13.1643 | 713.287 | [5 empty] | 328.6651 | 345.9029 | 376.2225 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 651.3856 |  |  |  |  | 327.5805 | 345.157 | 374.1639 | [7 empty] | -0.105 | 0.2939 | 0.3121 | 6480.4273 | 0.2946 | 651.0686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -3.7019 | -18.1003 | 18.475 | 8027.5337 | 13.1225 | 713.6557 | [5 empty] | 330.3073 | 347.6312 | 378.1024 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 652.1176 |  |  |  |  | 329.5796 | 347.2737 | 376.8399 | [7 empty] | -0.1452 | 0.2139 | 0.2585 | 6487.6859 | 0.2681 | 651.9664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -3.7184 | -18.0027 | 18.3827 | 8017.2006 | 13.0458 | 713.9763 | [5 empty] | 331.958 | 349.3685 | 379.9919 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 652.8499 |  |  |  |  | 331.2346 | 349.1025 | 378.5955 | [7 empty] | -0.1714 | 0.2688 | 0.3188 | 6484.2587 | 0.3261 | 652.738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -3.763 | -18.124 | 18.5106 | 8028.489 | 13.0398 | 714.3526 | [5 empty] | 333.6173 | 351.1148 | 381.8913 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 653.5825 |  |  |  |  | 332.9781 | 351.0373 | 380.4834 | [7 empty] | -0.2059 | 0.3205 | 0.3809 | 6481.3217 | 0.389 | 653.55 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -3.834 | -18.1086 | 18.5101 | 8028.0168 | 12.9794 | 714.6421 | [5 empty] | 335.2852 | 352.8702 | 383.8005 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 654.3154 |  |  |  |  | 333.8712 | 351.9853 | 381.666 | [7 empty] | -0.2234 | 0.2885 | 0.3649 | 6484.2541 | 0.3867 | 653.9464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -3.8784 | -18.2138 | 18.6222 | 8037.5416 | 12.9731 | 715.0603 | [5 empty] | 336.9617 | 354.6346 | 385.7196 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 655.0486 |  |  |  |  | 335.8036 | 354.2595 | 384.237 | [7 empty] | -0.3615 | 0.2829 | 0.459 | 6488.5138 | 0.5033 | 654.893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -3.979 | -18.1996 | 18.6295 | 8038.2095 | 12.9096 | 715.3431 | [5 empty] | 338.6469 | 356.4082 | 387.6487 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 655.7822 |  |  |  |  | 336.7257 | 355.24 | 385.4073 | [7 empty] | -0.3756 | 0.2612 | 0.4575 | 6490.5506 | 0.5084 | 655.2994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -4.0057 | -18.2169 | 18.6521 | 8038.1768 | 12.8889 | 715.8707 | [5 empty] | 340.3408 | 358.191 | 389.5877 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 656.516 |  |  |  |  | 338.5068 | 357.8609 | 389.0941 | [7 empty] | -0.8497 | 0.1343 | 0.8603 | 6513.1987 | 0.897 | 656.3804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -4.0098 | -18.2192 | 18.6552 | 8038.5636 | 12.8134 | 715.8651 | [5 empty] | 342.0436 | 359.9831 | 391.5369 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 657.2501 |  |  |  |  | 339.425 | 358.6049 | 390.3336 | [7 empty] | -0.7669 | 0.0294 | 0.7675 | 6518.8658 | 0.7786 | 656.6859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -4.0165 | -18.242 | 18.679 | 8039.7308 | 12.7699 | 716.1174 | [5 empty] | 343.7551 | 361.7844 | 393.4961 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 657.9846 |  |  |  |  | 343.142 | 361.5085 | 390.4991 | [7 empty] | 0.0394 | 0.5864 | 0.5877 | 6455.0317 | 0.4265 | 657.8723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -3.912 | -18.2563 | 18.6707 | 8034.7281 | 12.7684 | 716.6945 | [5 empty] | 345.4756 | 363.5951 | 395.4655 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 658.7194 |  |  |  |  | 345.0204 | 363.5164 | 392.8764 | [7 empty] | 0.0058 | 0.5463 | 0.5463 | 6459.0183 | 0.411 | 658.6875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -3.8145 | -18.2667 | 18.6607 | 8029.7672 | 12.7622 | 717.2399 | [5 empty] | 347.2049 | 365.4151 | 397.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 659.4544 |  |  |  |  | 346.05 | 364.6191 | 394.1753 | [7 empty] | -0.0131 | 0.5259 | 0.526 | 6461.0926 | 0.4077 | 659.1334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -3.8334 | -18.2953 | 18.6926 | 8030.5975 | 12.7454 | 717.7577 | [5 empty] | 348.9432 | 367.2446 | 399.4349 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 660.1898 |  |  |  |  | 348.0703 | 366.7707 | 396.6956 | [7 empty] | -0.0422 | 0.4884 | 0.4902 | 6464.7439 | 0.3933 | 659.9996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -3.8516 | -18.3043 | 18.7052 | 8030.8138 | 12.6972 | 718.0153 | [5 empty] | 350.6905 | 369.0836 | 401.435 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 660.9255 |  |  |  |  | 349.8907 | 368.7809 | 399.028 | [7 empty] | -0.1047 | 0.4629 | 0.4746 | 6468.3911 | 0.4121 | 660.8046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -3.8766 | -18.2886 | 18.695 | 8027.6778 | 12.6648 | 718.5262 | [5 empty] | 352.4469 | 370.9321 | 403.4456 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 661.6614 |  |  |  |  | 350.8698 | 369.842 | 400.2407 | [7 empty] | -0.1258 | 0.452 | 0.4692 | 6469.7988 | 0.4231 | 661.2278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -3.8931 | -18.3024 | 18.7118 | 8028.3288 | 12.6177 | 718.7735 | [5 empty] | 354.2124 | 372.7902 | 405.4665 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 662.3977 |  |  |  |  | 355.1151 | 372.8907 | 403.8394 | [7 empty] | 0.5963 | 0.3 | 0.6675 | 6461.7521 | 0.5215 | 662.4375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -4.0529 | -18.3142 | 18.7573 | 8032.5751 | 12.5737 | 719.2323 | [5 empty] | 355.9871 | 374.6579 | 407.498 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 663.1343 |  |  |  |  | 356.1548 | 373.9699 | 405.1815 | [7 empty] | 0.5887 | 0.2641 | 0.6452 | 6464.6426 | 0.5199 | 662.8634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -4.0762 | -18.3148 | 18.7629 | 8032.1427 | 12.5231 | 719.4925 | [5 empty] | 357.7709 | 376.5353 | 409.5399 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 663.8711 |  |  |  |  | 357.6534 | 375.9501 | 406.4401 | [7 empty] | 0.4531 | 0.4716 | 0.654 | 6453.1175 | 0.4179 | 663.6418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -4.2187 | -18.352 | 18.8306 | 8038.5101 | 12.4842 | 719.8875 | [5 empty] | 359.564 | 378.4224 | 411.5925 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 664.6083 |  |  |  |  | 359.7353 | 378.2159 | 409.0029 | [7 empty] | 0.4041 | 0.4547 | 0.6083 | 6455.7635 | 0.3809 | 664.5278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -4.2276 | -18.3601 | 18.8405 | 8038.5461 | 12.4334 | 720.098 | [5 empty] | 361.3664 | 380.3193 | 413.6556 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 665.3457 |  |  |  |  | 361.0664 | 380.1732 | 410.4552 | [7 empty] | 0.1716 | 0.6259 | 0.6489 | 6449.5436 | 0.4165 | 665.289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -4.2528 | -18.3782 | 18.8638 | 8038.8914 | 12.407 | 720.5489 | [5 empty] | 363.1781 | 382.2261 | 415.7295 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 666.0835 |  |  |  |  | 362.0851 | 381.2714 | 411.78 | [7 empty] | 0.1467 | 0.6001 | 0.6178 | 6452.1342 | 0.4061 | 665.7145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -4.2664 | -18.3876 | 18.8761 | 8039.0184 | 12.3601 | 720.7971 | [5 empty] | 364.9992 | 384.1427 | 417.8141 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 666.8215 |  |  |  |  | 364.1016 | 383.4431 | 414.4312 | [7 empty] | 0.096 | 0.543 | 0.5514 | 6457.7317 | 0.3749 | 666.5526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -4.3047 | -18.3992 | 18.896 | 8039.1341 | 12.3313 | 721.2578 | [5 empty] | 366.8297 | 386.0692 | 419.9096 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 667.5599 |  |  |  |  | 366.3056 | 385.811 | 417.2374 | [7 empty] | 0.0512 | 0.4978 | 0.5004 | 6462.2992 | 0.3541 | 667.4611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -4.3105 | -18.42 | 18.9176 | 8040.2462 | 12.2861 | 721.4709 | [5 empty] | 368.6698 | 388.0058 | 422.0159 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 668.2985 |  |  |  |  | 368.2532 | 387.5995 | 419.7472 | [7 empty] | 0.1376 | 0.3669 | 0.3919 | 6469.5837 | 0.2432 | 668.1438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -4.3299 | -18.4479 | 18.9492 | 8041.4349 | 12.2617 | 721.8969 | [5 empty] | 370.5194 | 389.9524 | 424.1331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 669.0374 |  |  |  |  | 370.2743 | 389.4742 | 422.4367 | [7 empty] | 0.2117 | 0.2203 | 0.3055 | 6478.3304 | 0.197 | 668.8562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -4.3466 | -18.4727 | 18.9772 | 8043.2105 | 12.2185 | 722.1245 | [5 empty] | 372.3785 | 391.9091 | 426.2613 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 669.7766 |  |  |  |  | 372.1076 | 391.5966 | 424.5503 | [7 empty] | 0.1289 | 0.2705 | 0.2996 | 6476.925 | 0.1817 | 669.6588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -4.3737 | -18.5237 | 19.0331 | 8046.7933 | 12.202 | 722.5574 | [5 empty] | 374.2473 | 393.8759 | 428.4005 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 670.5161 |  |  |  |  | 373.7762 | 393.6997 | 426.5715 | [7 empty] | -0.0258 | 0.3441 | 0.345 | 6475.7172 | 0.2737 | 670.45 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -4.3826 | -18.5469 | 19.0576 | 8048.1352 | 12.1598 | 722.7869 | [5 empty] | 376.1258 | 395.8529 | 430.5508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 671.2558 |  |  |  |  | 374.8951 | 394.9314 | 427.9048 | [7 empty] | -0.0527 | 0.348 | 0.352 | 6476.1653 | 0.2967 | 670.9115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -4.3965 | -18.4244 | 18.9417 | 8034.9997 | 12.0872 | 723.2168 | [5 empty] | 378.0141 | 397.8401 | 432.7122 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 671.9959 |  |  |  |  | 377.0384 | 397.3254 | 430.4649 | [7 empty] | -0.1189 | 0.364 | 0.3829 | 6476.8039 | 0.3493 | 671.8046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -4.4185 | -18.427 | 18.9493 | 8034.7505 | 12.0391 | 723.4678 | [5 empty] | 379.9121 | 399.8377 | 434.8849 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 672.7362 |  |  |  |  | 378.3457 | 399.255 | 431.8003 | [7 empty] | -0.3347 | 0.5474 | 0.6416 | 6469.3123 | 0.6416 | 672.5206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -4.4444 | -18.2842 | 18.8166 | 8020.0452 | 11.9613 | 723.9286 | [5 empty] | 381.8199 | 401.8456 | 437.0688 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 673.4769 |  |  |  |  | 380.4151 | 401.2528 | 434.472 | [7 empty] | -0.2842 | 0.4368 | 0.5212 | 6475.9823 | 0.5278 | 673.2586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -4.4489 | -18.2988 | 18.8319 | 8020.5091 | 11.9163 | 724.1464 | [5 empty] | 383.7377 | 403.8639 | 439.2641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 674.2178 |  |  |  |  | 382.4307 | 403.1618 | 437.0186 | [7 empty] | -0.2156 | 0.3307 | 0.3947 | 6481.8508 | 0.402 | 673.9604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -4.478 | -18.3107 | 18.8504 | 8020.315 | 11.8907 | 724.6163 | [5 empty] | 385.6654 | 405.8927 | 441.4707 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 674.9589 |  |  |  |  | 385.8739 | 406.1169 | 438.4629 | [7 empty] | 0.2645 | 0.6322 | 0.6853 | 6448.0001 | 0.4157 | 675.0406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -4.488 | -18.3261 | 18.8677 | 8021.0029 | 11.8463 | 724.8385 | [5 empty] | 387.603 | 407.932 | 443.6887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 675.7004 |  |  |  |  | 386.8704 | 407.1997 | 439.6923 | [7 empty] | 0.2428 | 0.6232 | 0.6688 | 6449.2476 | 0.4106 | 675.4346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -4.5131 | -18.3411 | 18.8882 | 8021.0871 | 11.82 | 725.282 | [5 empty] | 389.5507 | 409.9819 | 445.9183 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 676.4422 |  |  |  |  | 388.7763 | 409.5144 | 442.4551 | [7 empty] | 0.0685 | 0.5925 | 0.5965 | 6456.0171 | 0.417 | 676.2733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -4.5494 | -18.3757 | 18.9305 | 8022.2731 | 11.8193 | 725.9513 | [5 empty] | 391.5085 | 412.0424 | 448.1594 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 677.1842 |  |  |  |  | 390.8328 | 411.7491 | 445.0604 | [7 empty] | 0.0192 | 0.5612 | 0.5615 | 6459.595 | 0.4128 | 677.0788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -4.56 | -18.3815 | 18.9386 | 8022.1057 | 11.7717 | 726.1683 | [5 empty] | 393.4765 | 414.1136 | 450.4121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 677.9265 |  |  |  |  | 392.9802 | 414.0764 | 447.778 | [7 empty] | -0.0291 | 0.5276 | 0.5284 | 6463.3 | 0.4111 | 677.9132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -4.5921 | -18.3936 | 18.9582 | 8022.156 | 11.7441 | 726.6112 | [5 empty] | 395.4547 | 416.1955 | 452.6765 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 678.669 |  |  |  |  | 394.1073 | 415.3112 | 449.243 | [7 empty] | -0.063 | 0.5062 | 0.5101 | 6465.7196 | 0.4168 | 678.3541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -4.6128 | -18.5399 | 19.1051 | 8035.2313 | 11.7455 | 726.8502 | [5 empty] | 397.4431 | 418.2882 | 454.9526 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 679.4119 |  |  |  |  | 396.0687 | 417.4512 | 451.67 | [7 empty] | -0.108 | 0.4902 | 0.5019 | 6468.0715 | 0.4326 | 679.1152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -4.6341 | -18.5571 | 19.127 | 8035.5733 | 11.7176 | 727.2521 | [5 empty] | 399.4418 | 420.3917 | 457.2405 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 680.155 |  |  |  |  | 398.1278 | 419.6692 | 454.3072 | [7 empty] | -0.1506 | 0.4488 | 0.4734 | 6472.1384 | 0.4315 | 679.9002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -4.6357 | -18.5619 | 19.132 | 8035.9969 | 11.6547 | 727.2674 | [5 empty] | 401.4509 | 422.5061 | 459.5403 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 680.8984 |  |  |  |  | 400.2213 | 421.9336 | 457.0101 | [7 empty] | -0.1991 | 0.4054 | 0.4517 | 6476.4883 | 0.4369 | 680.6974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -4.6516 | -18.6872 | 19.2575 | 8047.0505 | 11.6499 | 727.4927 | [5 empty] | 403.4703 | 424.6316 | 461.852 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 681.642 |  |  |  |  | 402.4033 | 424.2173 | 459.5833 | [7 empty] | -0.1995 | 0.3864 | 0.4349 | 6477.8815 | 0.4236 | 681.4974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -4.6763 | -18.6859 | 19.2622 | 8045.6468 | 11.6182 | 727.9198 | [5 empty] | 405.5003 | 426.768 | 464.1757 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 682.386 |  |  |  |  | 404.5238 | 426.439 | 462.2542 | [7 empty] | -0.2142 | 0.3366 | 0.399 | 6481.796 | 0.4019 | 682.2716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -4.6121 | -18.673 | 19.2342 | 8039.1724 | 11.6103 | 728.5696 | [5 empty] | 407.5408 | 428.9155 | 466.5114 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 683.1302 |  |  |  |  | 406.6122 | 428.391 | 464.8968 | [7 empty] | -0.1359 | 0.2233 | 0.2614 | 6487.778 | 0.2634 | 682.9488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -4.5491 | -18.6824 | 19.2282 | 8035.0257 | 11.6063 | 729.1744 | [5 empty] | 409.5918 | 431.0741 | 468.8592 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 683.8746 |  |  |  |  | 408.5522 | 430.209 | 467.4452 | [7 empty] | -0.0729 | 0.1023 | 0.1257 | 6494.6756 | 0.1368 | 683.5767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -4.5356 | -18.7 | 19.2422 | 8036.2776 | 11.5491 | 729.1616 | [5 empty] | 411.6535 | 433.2439 | 471.2192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 684.6194 |  |  |  |  | 410.7469 | 432.6505 | 470.0839 | [7 empty] | -0.1346 | 0.1129 | 0.1757 | 6495.5146 | 0.1929 | 684.416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -4.6536 | -18.5957 | 19.1691 | 8028.8794 | 11.4649 | 729.5001 | [5 empty] | 413.7258 | 435.4249 | 473.5915 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 685.3644 |  |  |  |  | 412.9628 | 435.0765 | 472.8927 | [7 empty] | -0.1925 | 0.0864 | 0.211 | 6498.8497 | 0.2308 | 685.2456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -4.6869 | -18.6217 | 19.2025 | 8030.4531 | 11.4397 | 729.8949 | [5 empty] | 415.8089 | 437.6173 | 475.976 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 686.1096 |  |  |  |  | 415.0485 | 437.3757 | 475.0851 | [7 empty] | -0.2174 | 0.1495 | 0.2638 | 6495.081 | 0.288 | 686.0277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -4.7984 | -18.5312 | 19.1424 | 8024.262 | 11.36 | 730.2087 | [5 empty] | 417.9028 | 439.821 | 478.3729 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 686.8551 |  |  |  |  | 417.0619 | 439.6815 | 477.2478 | [7 empty] | -0.2786 | 0.2239 | 0.3574 | 6491.4663 | 0.3865 | 686.8081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -4.8219 | -18.5534 | 19.1697 | 8025.3101 | 11.3322 | 730.5713 | [5 empty] | 420.0076 | 442.0361 | 480.7822 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 687.6009 |  |  |  |  | 418.7032 | 441.834 | 480.083 | [7 empty] | -0.518 | 0.1569 | 0.5412 | 6502.1752 | 0.5768 | 687.533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -4.7449 | -18.5551 | 19.1522 | 8021.7762 | 11.2983 | 730.8202 | [5 empty] | 422.1232 | 444.2628 | 483.204 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 688.347 |  |  |  |  | 422.0392 | 444.6484 | 480.1788 | [7 empty] | 0.0434 | 0.6614 | 0.6628 | 6453.3287 | 0.4747 | 688.4758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -4.7598 | -18.6092 | 19.2083 | 8025.4418 | 11.2836 | 731.1881 | [5 empty] | 424.2498 | 446.5009 | 485.6383 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 689.0933 |  |  |  |  | 423.1485 | 445.9157 | 481.5895 | [7 empty] | -0.0063 | 0.6601 | 0.6601 | 6454.7055 | 0.4964 | 688.8985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -4.6458 | -18.6071 | 19.1783 | 8020.434 | 11.2518 | 731.4208 | [5 empty] | 426.3875 | 448.7507 | 488.0852 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 689.8399 |  |  |  |  | 425.3215 | 448.2282 | 484.4819 | [7 empty] | -0.0475 | 0.5904 | 0.5923 | 6460.5846 | 0.466 | 689.6668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -4.6808 | -18.6269 | 19.206 | 8021.2918 | 11.2285 | 731.8544 | [5 empty] | 428.5362 | 451.0121 | 490.5449 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 690.5867 |  |  |  |  | 427.4373 | 450.4832 | 487.2849 | [7 empty] | -0.0876 | 0.5262 | 0.5335 | 6466.042 | 0.4423 | 690.4124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -4.6988 | -18.7797 | 19.3586 | 8034.7136 | 11.2388 | 732.0883 | [5 empty] | 430.696 | 453.2852 | 493.0172 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 691.3338 |  |  |  |  | 429.4884 | 452.7834 | 489.9675 | [7 empty] | -0.1674 | 0.4999 | 0.5271 | 6469.8905 | 0.4763 | 691.1692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -4.7144 | -18.7775 | 19.3603 | 8033.0055 | 11.2088 | 732.5038 | [5 empty] | 432.8671 | 455.5701 | 495.5024 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 692.0811 |  |  |  |  | 431.6758 | 455.1408 | 492.8879 | [7 empty] | -0.2199 | 0.4368 | 0.489 | 6475.5565 | 0.4717 | 691.941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -4.7421 | -18.9022 | 19.4879 | 8044.1864 | 11.2089 | 732.7348 | [5 empty] | 435.0494 | 457.8668 | 498.0005 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 692.8287 |  |  |  |  | 433.8218 | 457.3986 | 495.7862 | [7 empty] | -0.2526 | 0.3553 | 0.436 | 6481.9671 | 0.4442 | 692.6766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -4.7743 | -18.8979 | 19.4917 | 8042.954 | 11.1748 | 733.1224 | [5 empty] | 437.243 | 460.1755 | 500.5115 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 693.5765 |  |  |  |  | 435.9053 | 459.6461 | 498.0913 | [7 empty] | -0.2666 | 0.3826 | 0.4663 | 6480.4948 | 0.4734 | 693.4054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -4.8933 | -18.7987 | 19.4251 | 8036.1614 | 11.0937 | 733.4485 | [5 empty] | 439.4479 | 462.4961 | 503.0355 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 694.3247 |  |  |  |  | 438.0372 | 462.0058 | 500.4889 | [7 empty] | -0.3066 | 0.4184 | 0.5187 | 6479.0892 | 0.5293 | 694.1669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -4.9227 | -18.8134 | 19.4468 | 8036.6497 | 11.0661 | 733.8213 | [5 empty] | 441.6643 | 464.8287 | 505.5726 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 695.073 |  |  |  |  | 440.1978 | 464.214 | 503.4831 | [7 empty] | -0.3202 | 0.3072 | 0.4437 | 6487.0055 | 0.4724 | 694.8761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -5.0356 | -18.715 | 19.3806 | 8029.8389 | 10.9857 | 734.1311 | [5 empty] | 443.8922 | 467.1735 | 508.1229 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 695.8216 |  |  |  |  | 442.381 | 466.5545 | 506.4364 | [7 empty] | -0.3696 | 0.2359 | 0.4384 | 6493.0902 | 0.4759 | 695.6244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -5.0561 | -18.712 | 19.3831 | 8028.4018 | 10.9535 | 734.5094 | [5 empty] | 446.1316 | 469.5303 | 510.6863 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 696.5705 |  |  |  |  | 444.459 | 469.6255 | 510.8783 | [7 empty] | -0.8548 | 0.0888 | 0.8594 | 6515.0735 | 0.8679 | 696.6006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -4.9928 | -18.8173 | 19.4684 | 8034.8228 | 10.9572 | 734.7385 | [5 empty] | 448.3826 | 471.8994 | 513.2631 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 697.3196 |  |  |  |  | 447.6999 | 471.7873 | 509.6689 | [7 empty] | -0.0165 | 0.6504 | 0.6506 | 6456.5938 | 0.4917 | 697.2842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -5.0062 | -18.8322 | 19.4862 | 8035.0386 | 10.9287 | 735.0628 | [5 empty] | 450.6453 | 474.2808 | 515.8532 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 698.0689 |  |  |  |  | 450.2686 | 474.317 | 512.6573 | [7 empty] | 0.0449 | 0.5966 | 0.5982 | 6458.7904 | 0.4242 | 698.0803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -4.9302 | -18.9368 | 19.5681 | 8041.0067 | 10.9346 | 735.2871 | [5 empty] | 452.9197 | 476.6745 | 518.4567 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 698.8185 |  |  |  |  | 452.3494 | 476.5423 | 515.49 | [7 empty] | -0.002 | 0.5241 | 0.5241 | 6464.8482 | 0.3913 | 698.7772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -4.9556 | -18.9564 | 19.5935 | 8041.9653 | 10.9083 | 735.6251 | [5 empty] | 455.2059 | 479.0806 | 521.0737 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 699.5684 |  |  |  |  | 454.5114 | 478.8034 | 518.3807 | [7 empty] | -0.0275 | 0.4458 | 0.4467 | 6470.7582 | 0.3466 | 699.4822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -4.9696 | -18.8573 | 19.5011 | 8031.9204 | 10.8382 | 735.9348 | [5 empty] | 457.504 | 481.4992 | 523.7043 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 700.3185 |  |  |  |  | 456.5899 | 481.1172 | 520.8954 | [7 empty] | -0.0842 | 0.4519 | 0.4597 | 6471.7842 | 0.3842 | 700.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -4.9914 | -18.8646 | 19.5138 | 8031.6394 | 10.8085 | 736.2765 | [5 empty] | 459.8139 | 483.9303 | 526.3485 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 701.0688 |  |  |  |  | 458.6343 | 483.3737 | 523.2793 | [7 empty] | -0.1259 | 0.4687 | 0.4853 | 6471.7239 | 0.4238 | 700.8973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -5.0102 | -18.7729 | 19.4299 | 8022.4057 | 10.7419 | 736.5992 | [5 empty] | 462.1359 | 486.374 | 529.0064 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 701.8194 |  |  |  |  | 462.2785 | 486.3435 | 525.0696 | [7 empty] | 0.3682 | 0.6703 | 0.7647 | 6446.5479 | 0.4498 | 701.81 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -5.0338 | -18.8099 | 19.4718 | 8024.7698 | 10.7247 | 736.9594 | [5 empty] | 464.4698 | 488.8303 | 531.678 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 702.5702 |  |  |  |  | 464.7103 | 488.8928 | 528.4052 | [7 empty] | 0.3301 | 0.5697 | 0.6585 | 6454.198 | 0.3874 | 702.5893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -5.0573 | -18.8603 | 19.5266 | 8026.7152 | 10.7354 | 737.658 | [5 empty] | 466.8158 | 491.2994 | 534.3635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 703.3213 |  |  |  |  | 466.8243 | 491.1545 | 530.6509 | [7 empty] | 0.3285 | 0.6073 | 0.6905 | 6451.8446 | 0.4064 | 703.2773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -5.0889 | -18.8798 | 19.5536 | 8027.7239 | 10.7116 | 738.0224 | [5 empty] | 469.174 | 493.7813 | 537.063 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 704.0726 |  |  |  |  | 469.0591 | 493.4742 | 532.9746 | [7 empty] | 0.3565 | 0.6382 | 0.7311 | 6449.2323 | 0.4298 | 703.9798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -5.0912 | -18.8851 | 19.5593 | 8028.311 | 10.6611 | 738.0147 | [5 empty] | 471.5445 | 496.276 | 539.7764 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 704.8241 |  |  |  |  | 471.6825 | 496.4529 | 536.4135 | [7 empty] | 0.2444 | 0.6135 | 0.6604 | 6453.6455 | 0.3978 | 704.8773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -5.1095 | -18.8645 | 19.5442 | 8025.3399 | 10.624 | 738.3698 | [5 empty] | 473.9272 | 498.7837 | 542.5038 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 705.5759 |  |  |  |  | 472.9566 | 498.0467 | 538.066 | [7 empty] | 0.1381 | 0.64 | 0.6547 | 6454.4996 | 0.4267 | 705.3553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -5.1512 | -18.8573 | 19.5482 | 8024.3335 | 10.5897 | 738.7223 | [5 empty] | 476.3222 | 501.3043 | 545.2454 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 706.3279 |  |  |  |  | 475.2312 | 500.404 | 541.0634 | [7 empty] | 0.1225 | 0.5619 | 0.5751 | 6460.0694 | 0.3756 | 706.0597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -5.1776 | -18.8701 | 19.5675 | 8024.8752 | 10.5613 | 739.0247 | [5 empty] | 478.7296 | 503.8381 | 548.0013 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 707.0802 |  |  |  |  | 478.4123 | 503.7686 | 544.3284 | [7 empty] | 0.1431 | 0.6278 | 0.6439 | 6455.3769 | 0.4155 | 707.0596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -5.1984 | -18.8884 | 19.5907 | 8025.6674 | 10.5366 | 739.3403 | [5 empty] | 481.1496 | 506.3849 | 550.7713 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 707.8327 |  |  |  |  | 480.4325 | 506.1049 | 547.5448 | [7 empty] | 0.0023 | 0.5224 | 0.5224 | 6465.6693 | 0.3868 | 707.7501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -5.2208 | -18.8929 | 19.601 | 8025.2416 | 10.5075 | 739.6624 | [5 empty] | 483.582 | 508.9449 | 553.5558 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 708.5854 |  |  |  |  | 482.357 | 508.2418 | 550.5787 | [7 empty] | -0.0971 | 0.4066 | 0.4181 | 6475.644 | 0.3596 | 708.379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -5.2515 | -18.9242 | 19.6393 | 8026.2712 | 10.5033 | 740.2348 | [5 empty] | 486.0271 | 511.5182 | 556.3546 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 709.3384 |  |  |  |  | 485.8968 | 511.7398 | 553.7554 | [7 empty] | 0.0468 | 0.4989 | 0.5011 | 6466.2964 | 0.3502 | 709.403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -5.2981 | -18.9566 | 19.6831 | 8027.6627 | 10.5013 | 740.8575 | [5 empty] | 488.4848 | 514.1049 | 559.168 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 710.0916 |  |  |  |  | 489.0818 | 514.6017 | 560.9636 | [7 empty] | -0.0323 | -0.218 | 0.2204 | 6515.0763 | 0.1509 | 710.2358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -5.3225 | -18.9603 | 19.6933 | 8027.2609 | 10.4718 | 741.1721 | [5 empty] | 490.9553 | 516.7049 | 561.9959 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 710.845 |  |  |  |  | 490.1331 | 515.8538 | 562.5818 | [7 empty] | -0.1133 | -0.253 | 0.2772 | 6519.2911 | 0.1692 | 710.5988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -5.3337 | -18.9785 | 19.7138 | 8027.8813 | 10.4473 | 741.4545 | [5 empty] | 493.4385 | 519.3184 | 564.8385 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 711.5986 |  |  |  |  | 494.3392 | 519.2488 | 562.7003 | [7 empty] | 0.5835 | 0.2912 | 0.6522 | 6467.2987 | 0.5004 | 711.5786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -5.3549 | -18.9892 | 19.7298 | 8028.0327 | 10.421 | 741.762 | [5 empty] | 495.9347 | 521.9454 | 567.6958 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 712.3525 |  |  |  |  | 496.1572 | 521.4974 | 565.5252 | [7 empty] | 0.4113 | 0.2449 | 0.4787 | 6474.3972 | 0.3519 | 712.2242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -5.3828 | -19.0104 | 19.7578 | 8029.3248 | 10.3984 | 742.0694 | [5 empty] | 498.4437 | 524.5861 | 570.5679 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 713.1066 |  |  |  |  | 498.4799 | 523.9348 | 568.6151 | [7 empty] | 0.3823 | 0.1707 | 0.4187 | 6479.9169 | 0.3324 | 712.921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -5.3981 | -19.0314 | 19.7821 | 8030.232 | 10.3769 | 742.3704 | [5 empty] | 500.9658 | 527.2404 | 573.4549 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 713.861 |  |  |  |  | 500.849 | 526.6158 | 571.3447 | [7 empty] | 0.3142 | 0.211 | 0.3785 | 6478.9551 | 0.2699 | 713.6838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -5.5094 | -18.9566 | 19.741 | 8025.1387 | 10.3181 | 742.7789 | [5 empty] | 503.5009 | 529.9085 | 576.3569 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 714.6156 |  |  |  |  | 503.0735 | 529.2203 | 573.8407 | [7 empty] | 0.2249 | 0.2799 | 0.359 | 6476.6508 | 0.2186 | 714.4213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -5.5219 | -18.9701 | 19.7575 | 8025.3279 | 10.2942 | 743.0732 | [5 empty] | 506.0491 | 532.5904 | 579.2739 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 715.3704 |  |  |  |  | 505.6589 | 532.4065 | 579.8936 | [7 empty] | -0.153 | -0.1232 | 0.1965 | 6511.5694 | 0.1326 | 715.3187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -5.6324 | -18.8966 | 19.7182 | 8020.3006 | 10.2375 | 743.4891 | [5 empty] | 508.6106 | 535.2862 | 582.2059 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 716.1254 |  |  |  |  | 508.9068 | 535.0522 | 578.6922 | [7 empty] | 0.4568 | 0.5074 | 0.6827 | 6456.8191 | 0.4192 | 716.06 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -5.6549 | -18.9037 | 19.7314 | 8020.2304 | 10.2112 | 743.7844 | [5 empty] | 511.1853 | 537.996 | 585.1532 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 716.8806 |  |  |  |  | 511.0865 | 537.7256 | 580.4113 | [7 empty] | 0.378 | 0.7206 | 0.8137 | 6445.1792 | 0.4763 | 716.8054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -5.6083 | -19.005 | 19.8152 | 8026.1272 | 10.2279 | 744.12 | [5 empty] | 513.7734 | 540.7198 | 588.1158 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 717.6361 |  |  |  |  | 513.5643 | 540.4825 | 583.6924 | [7 empty] | 0.2947 | 0.6798 | 0.7409 | 6449.7892 | 0.4398 | 717.5705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -5.629 | -19.0108 | 19.8266 | 8025.9474 | 10.2013 | 744.4014 | [5 empty] | 516.3748 | 543.4577 | 591.0937 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 718.3918 |  |  |  |  | 515.937 | 543.075 | 586.8641 | [7 empty] | 0.2296 | 0.6253 | 0.6662 | 6454.8284 | 0.4031 | 718.2864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -5.5738 | -19.0911 | 19.8881 | 8029.8019 | 10.211 | 744.7185 | [5 empty] | 518.9898 | 546.2098 | 594.087 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 719.1477 |  |  |  |  | 518.108 | 545.5442 | 589.2541 | [7 empty] | 0.1723 | 0.6812 | 0.7027 | 6452.6936 | 0.4461 | 718.9652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -5.6033 | -19.0102 | 19.8188 | 8022.3131 | 10.1508 | 744.9833 | [5 empty] | 521.6183 | 548.9761 | 597.0958 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 719.9038 |  |  |  |  | 521.5027 | 549.0172 | 593.1766 | [7 empty] | 0.2032 | 0.6499 | 0.681 | 6454.0722 | 0.4199 | 719.9151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -5.6147 | -19.0142 | 19.8259 | 8021.7123 | 10.1252 | 745.2596 | [5 empty] | 524.2604 | 551.7568 | 600.1202 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 720.6602 |  |  |  |  | 524.1073 | 551.6515 | 596.2222 | [7 empty] | 0.2347 | 0.6134 | 0.6568 | 6455.7359 | 0.395 | 720.6316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -5.6371 | -18.9368 | 19.758 | 8013.7183 | 10.0741 | 745.6554 | [5 empty] | 526.9162 | 554.5519 | 603.1603 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 721.4168 |  |  |  |  | 526.739 | 554.2493 | 599.6216 | [7 empty] | 0.2661 | 0.5105 | 0.5756 | 6461.5761 | 0.3375 | 721.335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -5.6572 | -18.9517 | 19.778 | 8014.4286 | 10.0519 | 745.9142 | [5 empty] | 529.5857 | 557.3614 | 606.2161 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 722.1736 |  |  |  |  | 528.8302 | 556.6783 | 602.5253 | [7 empty] | 0.1535 | 0.4787 | 0.5027 | 6466.2139 | 0.3106 | 721.9899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -5.6723 | -18.9617 | 19.7919 | 8014.5746 | 10.0284 | 746.1679 | [5 empty] | 532.2691 | 560.1856 | 609.2878 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 722.9306 |  |  |  |  | 531.4326 | 560.5078 | 605.7793 | [7 empty] | -0.2337 | 0.6777 | 0.7168 | 6462.6516 | 0.6394 | 723.0167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -5.7101 | -18.9765 | 19.817 | 8015.181 | 10.0123 | 746.5638 | [5 empty] | 534.9664 | 563.0243 | 612.3754 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 723.6878 |  |  |  |  | 534.0357 | 563.2025 | 608.8748 | [7 empty] | -0.2257 | 0.6472 | 0.6854 | 6464.4476 | 0.6126 | 723.7352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -5.7277 | -18.9842 | 19.8294 | 8015.1933 | 9.9886 | 746.8189 | [5 empty] | 537.6776 | 565.8777 | 615.4789 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 724.4453 |  |  |  |  | 536.7891 | 565.9388 | 611.9851 | [7 empty] | -0.168 | 0.6158 | 0.6383 | 6465.1668 | 0.5509 | 724.4614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -5.741 | -18.9992 | 19.8476 | 8015.7277 | 9.9685 | 747.0717 | [5 empty] | 540.4029 | 568.746 | 618.5986 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 725.2029 |  |  |  |  | 539.1323 | 568.475 | 615.1508 | [7 empty] | -0.2234 | 0.553 | 0.5964 | 6470.3994 | 0.5463 | 725.1315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -5.7591 | -18.9842 | 19.8385 | 8014.9435 | 9.9262 | 747.0782 | [5 empty] | 543.1423 | 571.629 | 621.7344 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 725.9608 |  |  |  |  | 542.1265 | 571.6879 | 619.4854 | [7 empty] | -0.3035 | 0.4215 | 0.5194 | 6480.4943 | 0.5217 | 725.9762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -5.7533 | -18.9856 | 19.8382 | 8014.8999 | 9.8925 | 747.0755 | [5 empty] | 545.8959 | 574.5271 | 624.8864 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 726.7189 |  |  |  |  | 544.3527 | 574.141 | 622.8187 | [7 empty] | -0.3915 | 0.3211 | 0.5063 | 6488.794 | 0.5367 | 726.6181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -5.8 | -19.016 | 19.8809 | 8016.0489 | 9.8938 | 747.7031 | [5 empty] | 548.6638 | 577.4401 | 628.0548 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 727.4772 |  |  |  |  | 548.0344 | 578.0013 | 627.4073 | [7 empty] | -0.4098 | 0.2579 | 0.4842 | 6493.183 | 0.5181 | 727.6228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -5.8137 | -19.0209 | 19.8895 | 8015.7731 | 9.8713 | 747.9406 | [5 empty] | 551.446 | 580.3682 | 631.2395 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 728.2357 |  |  |  |  | 550.6123 | 580.9166 | 630.7459 | [7 empty] | -0.5008 | 0.2409 | 0.5557 | 6496.3185 | 0.5925 | 728.3773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -5.8441 | -19.0376 | 19.9144 | 8016.4765 | 9.8577 | 748.3005 | [5 empty] | 554.2426 | 583.3115 | 634.4408 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 728.9944 |  |  |  |  | 551.7282 | 583.1562 | 633.7612 | [7 empty] | -0.9646 | 0.2026 | 0.9857 | 6509.2222 | 1.0066 | 728.9545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -5.8679 | -19.0384 | 19.9222 | 8016.0852 | 9.8346 | 748.5539 | [5 empty] | 557.0536 | 586.27 | 637.6587 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 729.7533 |  |  |  |  | 556.4304 | 586.622 | 633.9611 | [7 empty] | -0.1349 | 0.6839 | 0.6971 | 6460.7092 | 0.5766 | 729.8434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -5.8969 | -19.0462 | 19.9382 | 8016.5722 | 9.8136 | 748.7849 | [5 empty] | 559.8793 | 589.2439 | 640.8932 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 730.5124 |  |  |  |  | 558.9942 | 589.2279 | 637.124 | [7 empty] | -0.1193 | 0.6265 | 0.6378 | 6463.9547 | 0.5258 | 730.5084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -5.9181 | -19.0568 | 19.9545 | 8016.578 | 9.7984 | 749.1156 | [5 empty] | 562.7196 | 592.2331 | 644.1444 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 731.2718 |  |  |  |  | 561.3596 | 591.7282 | 640.1428 | [7 empty] | -0.1428 | 0.5791 | 0.5965 | 6467.4519 | 0.5075 | 731.1438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -5.9352 | -19.0582 | 19.961 | 8016.1392 | 9.7768 | 749.3474 | [5 empty] | 565.5746 | 595.2378 | 647.4125 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 732.0313 |  |  |  |  | 564.8869 | 595.6752 | 644.8084 | [7 empty] | -0.2593 | 0.5308 | 0.5907 | 6473.0988 | 0.5568 | 732.1416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -5.9602 | -19.0753 | 19.9848 | 8016.7821 | 9.7652 | 749.6902 | [5 empty] | 568.4444 | 598.2581 | 650.6976 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 732.7911 |  |  |  |  | 567.3698 | 598.5724 | 648.1254 | [7 empty] | -0.3814 | 0.5176 | 0.6429 | 6476.6809 | 0.6445 | 732.8699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -5.9951 | -19.0779 | 19.9977 | 8016.5274 | 9.7473 | 750.0184 | [5 empty] | 571.329 | 601.2941 | 653.9996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 733.551 |  |  |  |  | 571.299 | 601.66 | 649.8726 | [7 empty] | 0.136 | 0.7119 | 0.7248 | 6453.3868 | 0.4721 | 733.6424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -6.0281 | -19.0861 | 20.0154 | 8016.6462 | 9.7326 | 750.3604 | [5 empty] | 574.2286 | 604.3457 | 657.3188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 734.3112 |  |  |  |  | 573.5853 | 603.8903 | 652.9838 | [7 empty] | 0.1606 | 0.597 | 0.6182 | 6459.8978 | 0.3873 | 734.198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -6.0454 | -19.0866 | 20.0211 | 8016.252 | 9.7118 | 750.5648 | [5 empty] | 577.1432 | 607.4132 | 660.6551 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 735.0716 |  |  |  |  | 577.1174 | 607.8563 | 657.5886 | [7 empty] | 0.0441 | 0.5623 | 0.564 | 6464.6818 | 0.394 | 735.1811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -6.0932 | -19.1057 | 20.0539 | 8016.4881 | 9.71 | 751.1789 | [5 empty] | 580.0729 | 610.4965 | 664.0087 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 735.8321 |  |  |  |  | 579.7579 | 610.6727 | 660.718 | [7 empty] | 0.0251 | 0.5525 | 0.553 | 6465.7598 | 0.3942 | 735.8755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -6.1275 | -19.0981 | 20.057 | 8015.4524 | 9.689 | 751.4804 | [5 empty] | 583.0177 | 613.5959 | 667.3797 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 736.5929 |  |  |  |  | 582.3818 | 613.5056 | 663.8248 | [7 empty] | -0.0043 | 0.5504 | 0.5505 | 6466.5914 | 0.406 | 736.5708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -6.155 | -19.1038 | 20.0708 | 8015.3968 | 9.6737 | 751.7755 | [5 empty] | 585.9779 | 616.7112 | 670.7682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 737.3539 |  |  |  |  | 584.9705 | 616.4919 | 666.8639 | [7 empty] | -0.0926 | 0.5929 | 0.6 | 6466.0281 | 0.4844 | 737.3004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -6.2339 | -19.0537 | 20.0475 | 8012.1961 | 9.6341 | 752.0489 | [5 empty] | 588.9533 | 619.8427 | 674.1742 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 738.1151 |  |  |  |  | 587.1997 | 619.0968 | 669.9963 | [7 empty] | -0.2113 | 0.5586 | 0.5973 | 6470.7598 | 0.5394 | 737.9341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -6.2557 | -19.0545 | 20.0552 | 8011.6584 | 9.6177 | 752.3219 | [5 empty] | 591.9442 | 622.9905 | 677.5978 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 738.8764 |  |  |  |  | 590.8214 | 623.0078 | 675.2404 | [7 empty] | -0.3113 | 0.4127 | 0.517 | 6481.8334 | 0.5202 | 738.8806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -6.2875 | -19.0581 | 20.0685 | 8011.5935 | 9.6028 | 752.6073 | [5 empty] | 594.9505 | 626.1545 | 681.0392 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 739.638 |  |  |  |  | 593.2028 | 625.6038 | 678.1187 | [7 empty] | -0.3485 | 0.4078 | 0.5364 | 6482.9783 | 0.5483 | 739.5057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -6.3688 | -19.0094 | 20.0479 | 8008.2939 | 9.5673 | 752.9451 | [5 empty] | 597.9724 | 629.3349 | 684.4983 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 740.3998 |  |  |  |  | 596.5928 | 629.3833 | 682.4446 | [7 empty] | -0.4416 | 0.3842 | 0.5854 | 6486.48 | 0.6138 | 740.4113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -6.3937 | -19.0038 | 20.0505 | 8007.3569 | 9.5496 | 753.2052 | [5 empty] | 601.01 | 632.5318 | 687.9754 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 741.1617 |  |  |  |  | 598.9786 | 631.9197 | 685.8143 | [7 empty] | -0.4885 | 0.2937 | 0.57 | 6492.9805 | 0.6059 | 741.0161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -6.4198 | -19.0106 | 20.0653 | 8007.5145 | 9.5372 | 753.467 | [5 empty] | 604.0633 | 635.7452 | 691.4705 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 741.9239 |  |  |  |  | 602.9936 | 634.4019 | 689.2704 | [7 empty] | 0.129 | 0.0992 | 0.1627 | 6491.1938 | 0.1196 | 741.6057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -6.4476 | -19.0131 | 20.0766 | 8007.0053 | 9.5254 | 753.8018 | [5 empty] | 607.1324 | 638.9753 | 694.9837 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 742.6862 |  |  |  |  | 607.7625 | 638.4808 | 691.2567 | [7 empty] | 0.6377 | 0.4164 | 0.7616 | 6461.1731 | 0.536 | 742.5698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -6.4888 | -19.0031 | 20.0804 | 8005.8612 | 9.5085 | 754.1304 | [5 empty] | 610.2174 | 642.2221 | 698.5151 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 743.4488 |  |  |  |  | 611.2231 | 642.6771 | 695.5351 | [7 empty] | 0.4436 | 0.4826 | 0.6555 | 6461.5347 | 0.4006 | 743.5553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -6.5308 | -18.9905 | 20.0821 | 8004.4583 | 9.4915 | 754.4746 | [5 empty] | 613.3184 | 645.4857 | 702.0648 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 744.2115 |  |  |  |  | 613.5444 | 645.2314 | 698.1976 | [7 empty] | 0.4078 | 0.5035 | 0.6479 | 6461.122 | 0.386 | 744.1522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -6.5255 | -18.9913 | 20.0811 | 8004.3937 | 9.4746 | 754.4678 | [5 empty] | 616.4354 | 648.7662 | 705.6329 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 744.9744 |  |  |  |  | 616.919 | 649.1387 | 704.2277 | [7 empty] | 0.1628 | 0.258 | 0.3051 | 6481.0733 | 0.1781 | 745.0608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -6.6174 | -18.9355 | 20.0585 | 7999.078 | 9.4475 | 755.182 | [5 empty] | 619.5686 | 652.0637 | 709.2194 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 745.7376 |  |  |  |  | 619.6479 | 651.6841 | 707.9412 | [7 empty] | 0.2266 | 0.1047 | 0.2496 | 6488.8477 | 0.1946 | 745.6499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -6.6831 | -18.9258 | 20.0712 | 7997.9943 | 9.4351 | 755.6666 | [5 empty] | 622.718 | 655.3783 | 712.8245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 746.5009 |  |  |  |  | 622.6215 | 655.3783 | 711.9095 | [7 empty] | 0.0182 | 0.1375 | 0.1387 | 6491.4226 | 0.0938 | 746.5009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.1245 | -0.4292 | 1.4821 | 11507.8763 | 2.3268 | [6 empty] | 0.6044 | 0.3116 | 0.0283 | [5 empty] | 1.4124 | 0.3041 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.9388 | 0.7403 | 1.0089 | [7 empty] | 0.6814 | -0.3491 | 0.9803 | 7169.6811 | 1.2762 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7433 | -0.2005 | 1.0966 | 4628.5919 | 1.1863 | [6 empty] | 1.089 | 0.5614 | 0.0509 | [5 empty] | 2.5448 | 0.548 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.4526 | 1.0059 | 1.0322 | [7 empty] | 1.7675 | -0.1337 | 1.0339 | 4600.7874 | 1.1374 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 4.9736 | 0.2889 | 1.1308 | 2244.3827 | 2.6828 | [6 empty] | 1.711 | 0.8821 | 0.08 | [5 empty] | 3.9981 | 0.8609 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.9848 | 1.2859 | 1.0632 | [7 empty] | 2.9196 | 0.1074 | 1.3157 | 3223.8199 | 1.2991 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 9.9253 | 1.0601 | 4.1419 | 2244.3827 | 6.0435 | [6 empty] | 2.4767 | 1.2769 | 0.1158 | [5 empty] | 5.7875 | 1.2462 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.8198 | 1.7089 | 1.0655 | [7 empty] | 4.8551 | 0.5364 | 1.1719 | 2244.3827 | 0.9918 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 16.0813 | 2.0323 | 8.1659 | 2244.3827 | 8.2905 | [6 empty] | 3.3901 | 1.7477 | 0.1585 | [5 empty] | 7.9219 | 1.7058 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.5583 | 2.0851 | 1.1313 | [7 empty] | 6.5196 | 0.8388 | 1.6487 | 2244.3827 | 1.2862 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 25.0347 | 3.455 | 14.6767 | 2244.3827 | 8.9662 | [6 empty] | 4.4541 | 2.2963 | 0.2082 | [5 empty] | 10.4083 | 2.2411 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.8743 | 2.7508 | 1.1069 | [7 empty] | 9.6806 | 1.5848 | 0.98 | 2244.3827 | 0.7442 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 35.9347 | 5.194 | 22.8027 | 2244.3827 | 8.8725 | [6 empty] | 5.6712 | 2.9238 | 0.2651 | [5 empty] | 13.2524 | 2.8536 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.0353 | 3.3437 | 1.1927 | [7 empty] | 12.3473 | 2.1009 | 1.1772 | 2244.3827 | 0.7944 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 45.6142 | 6.7486 | 29.3302 | 2244.3827 | 8.9899 | [6 empty] | 7.0437 | 3.6313 | 0.3292 | [5 empty] | 16.4595 | 3.5441 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3582 | 4.0189 | 1.2478 | [7 empty] | 15.4455 | 2.755 | 1.2849 | 2244.3827 | 0.8212 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 56.5571 | 8.5216 | 36.7644 | 2244.3827 | 9.795 | [6 empty] | 8.5735 | 4.42 | 0.4007 | [5 empty] | 20.0343 | 4.3139 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.8457 | 4.774 | 1.3122 | [7 empty] | 18.9428 | 3.4808 | 1.3731 | 2244.3827 | 0.8378 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 66.7603 | 10.1819 | 43.0726 | 2244.3827 | 10.5576 | [6 empty] | 10.2624 | 5.2907 | 0.4797 | [5 empty] | 23.981 | 5.1637 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.3579 | 5.6052 | 1.3591 | [7 empty] | 22.3716 | 4.384 | 1.7884 | 2244.3827 | 0.9259 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 77.0149 | 11.8534 | 49.0999 | 2244.3827 | 11.3602 | [6 empty] | 12.1122 | 6.2444 | 0.5661 | [5 empty] | 28.2551 | 6.084 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.2997 | 6.569 | 1.4313 | [7 empty] | 26.8861 | 5.282 | 1.5866 | 2244.3827 | 0.7996 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 86.7022 | 13.4256 | 54.5757 | 2244.3827 | 12.0623 | [6 empty] | 14.1244 | 7.2817 | 0.6602 | [5 empty] | 32.5061 | 6.9993 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.6634 | 7.7958 | 1.4806 | [7 empty] | 31.7879 | 6.4452 | 0.9072 | 2244.3827 | 0.6067 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 95.2163 | 14.8038 | 58.9519 | 2244.3827 | 12.5538 | [6 empty] | 16.3004 | 8.4035 | 0.7619 | [5 empty] | 36.6705 | 7.896 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.2082 | 8.5939 | 1.6423 | [7 empty] | 34.5802 | 6.9454 | 2.2963 | 2244.3827 | 0.9034 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 105.6012 | 16.4949 | 65.3035 | 2244.3827 | 13.4743 | [6 empty] | 18.6416 | 9.6105 | 0.8713 | [5 empty] | 40.7556 | 8.7756 | 2244.3827 | [5 empty] | 18.5505 | 9.8215 | 1.6768 | [7 empty] | 38.7131 | 7.9902 | 2.1883 | 2244.3827 | 0.781 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 114.3629 | 17.9095 | 70.0712 | 2244.3827 | 14.0942 | [6 empty] | 21.158 | 10.9079 | 0.989 | [5 empty] | 44.781 | 9.6424 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.9854 | 11.0953 | 1.845 | [7 empty] | 42.5144 | 8.7997 | 2.4182 | 2244.3827 | 0.8338 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 122.9686 | 19.2941 | 74.4577 | 2244.3827 | 14.6416 | [6 empty] | 24.0463 | 12.3969 | 1.124 | [5 empty] | 49.0254 | 10.5563 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.2463 | 12.6658 | 1.8132 | [7 empty] | 47.9279 | 9.9302 | 1.2636 | 2244.3827 | 0.5947 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 131.6099 | 20.6883 | 78.5342 | 2244.3827 | 15.1335 | [6 empty] | 27.449 | 14.1512 | 1.283 | [5 empty] | 53.6099 | 11.5435 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.7121 | 14.4174 | 1.9229 | [7 empty] | 52.7841 | 10.9701 | 1.0053 | 2244.3827 | 0.5584 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 138.5678 | 21.8152 | 80.5453 | 2244.3827 | 15.2197 | [6 empty] | 31.4599 | 16.219 | 1.4705 | [5 empty] | 58.5506 | 12.6073 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.8812 | 16.1008 | 2.1407 | [7 empty] | 56.4939 | 11.8175 | 2.2031 | 2244.3827 | 0.7611 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 147.7926 | 23.3057 | 84.4712 | 2244.3827 | 15.7073 | [6 empty] | 36.1895 | 18.6572 | 1.6915 | [5 empty] | 63.8635 | 13.7513 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.3824 | 18.8785 | 2.3264 | [7 empty] | 63.0218 | 13.1953 | 1.0088 | 2244.3827 | 0.5762 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 155.4366 | 24.5326 | 86.4013 | 2244.3827 | 15.8001 | [6 empty] | 41.768 | 21.5332 | 1.9523 | [5 empty] | 69.5651 | 14.979 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.0408 | 21.2961 | 2.5586 | [7 empty] | 67.7809 | 14.255 | 1.9255 | 2244.3827 | 0.7104 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 163.0275 | 25.7569 | 87.8666 | 2244.3827 | 15.8126 | [6 empty] | 48.3492 | 24.9261 | 2.2599 | [5 empty] | 75.672 | 16.294 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.1049 | 24.8806 | 2.611 | [7 empty] | 74.8737 | 15.946 | 0.8709 | 2244.3827 | 0.3585 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 170.5886 | 26.9716 | 88.8716 | 2244.3827 | 15.7448 | [6 empty] | 56.1143 | 28.9294 | 2.6229 | [5 empty] | 82.2019 | 17.7 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.4102 | 28.6035 | 3.2207 | [7 empty] | 80.9723 | 16.972 | 1.429 | 2244.3827 | 0.7334 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 178.0168 | 28.1669 | 89.2948 | 2244.3827 | 15.5658 | [6 empty] | 65.2769 | 33.6531 | 3.0511 | [5 empty] | 89.1733 | 19.2011 | 2244.3827 | [5 empty] | 65.2743 | 33.6173 | 3.5134 | [7 empty] | 88.8846 | 18.7256 | 0.5563 | 2244.3827 | 0.5264 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 186.1169 | 29.4718 | 89.9304 | 2244.3827 | 15.4429 | [6 empty] | 76.0891 | 39.2272 | 3.5565 | [5 empty] | 96.6054 | 20.8014 | 2244.3827 | [5 empty] | 75.198 | 38.9476 | 4.3192 | [7 empty] | 94.9465 | 20.1285 | 1.7902 | 2244.3827 | 0.7647 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 192.2125 | 30.4462 | 88.0521 | 2244.3827 | 14.7671 | [6 empty] | 88.848 | 45.805 | 4.1529 | [5 empty] | 104.5192 | 22.5054 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.556 | 45.5988 | 4.6415 | [7 empty] | 104.1244 | 22.0078 | 0.6352 | 2244.3827 | 0.5614 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 200.2825 | 31.7427 | 87.6611 | 2244.3827 | 14.4247 | [6 empty] | 103.9043 | 53.5672 | 4.8566 | [5 empty] | 112.9364 | 24.3179 | 2244.3827 | [5 empty] | 102.9918 | 53.1427 | 5.4231 | [7 empty] | 111.9474 | 23.7855 | 1.1232 | 2244.3827 | 0.6107 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 207.1896 | 32.8528 | 85.5646 | 2244.3827 | 13.6859 | [6 empty] | 121.671 | 62.7267 | 5.6871 | [5 empty] | 121.8806 | 26.2438 | 2244.3827 | [5 empty] | 120.3267 | 62.0553 | 6.2243 | [7 empty] | 120.8266 | 25.6987 | 1.1866 | 2244.3827 | 0.6147 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 214.1537 | 33.9674 | 82.9714 | 2244.3827 | 12.8051 | [6 empty] | 142.6357 | 73.5349 | 6.667 | [5 empty] | 131.3769 | 28.2885 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.1207 | 73.2164 | 7.3018 | [7 empty] | 130.8921 | 27.7817 | 0.7014 | 2244.3827 | 0.612 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 220.6703 | 35.009 | 79.3491 | 2244.3827 | 11.6023 | [6 empty] | 167.373 | 86.2881 | 7.8232 | [5 empty] | 141.4518 | 30.4579 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.6325 | 85.9186 | 8.5472 | [7 empty] | 140.7565 | 29.9552 | 0.8581 | 2244.3827 | 0.5891 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 227.2344 | 36.0598 | 75.1729 | 2244.3827 | 10.0869 | [6 empty] | 196.5604 | 101.3354 | 9.1875 | [5 empty] | 152.134 | 32.758 | 2244.3827 | [5 empty] | 194.7812 | 100.3894 | 9.5159 | [7 empty] | 151.3696 | 32.3853 | 0.8505 | 2244.3827 | 0.363 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 234.5895 | 37.2391 | 71.1649 | 2244.3827 | 8.444 | [6 empty] | 230.9968 | 119.0889 | 10.7971 | [5 empty] | 163.4539 | 35.1955 | 2244.3827 | [5 empty] | 230.4596 | 118.9124 | 11.0752 | [7 empty] | 163.0036 | 35.0591 | 0.4705 | 2244.3827 | 0.1578 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 240.3739 | 38.1713 | 65.3171 | 2244.3827 | 6.613 | [6 empty] | 270.2503 | 139.3258 | 12.6319 | [5 empty] | 175.0585 | 37.6942 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.6943 | 138.1015 | 13.4259 | [7 empty] | 173.8487 | 37.1664 | 1.32 | 2244.3827 | 0.5072 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.6743 | -0.1444 | 2.0342 | 9788.3311 | 3.3776 | [6 empty] | 0.524 | 1.0484 | 0.1746 | [5 empty] | -1.3686 | 1.7676 | 3656.48 | [5 empty] | 0.8254 | 1.142 | 1.0827 | [7 empty] | -0.8615 | 0.3335 | 1.5211 | 6425.353 | 2.3169 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.3894 | 1.2855 | 1.9009 | 5572.3214 | 2.1717 | [6 empty] | 0.9442 | 1.889 | 0.3145 | [5 empty] | -2.4659 | 3.1848 | 3656.48 | [5 empty] | 1.2514 | 1.9766 | 1.1878 | [7 empty] | -1.862 | 1.691 | 1.6112 | 4869.5637 | 2.0458 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.8148 | 4.2756 | 2.0727 | 4572.2464 | 2.6868 | [6 empty] | 1.4834 | 2.9678 | 0.4942 | [5 empty] | -3.8741 | 5.0035 | 3656.48 | [5 empty] | 1.8829 | 3.1514 | 1.3734 | [7 empty] | -3.187 | 3.6115 | 1.5524 | 4303.7944 | 1.6628 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.9251 | 8.7894 | 5.5374 | 4240.8576 | 5.8159 | [6 empty] | 2.1473 | 4.2961 | 0.7153 | [5 empty] | -5.608 | 7.2429 | 3656.48 | [5 empty] | 2.5916 | 4.4848 | 1.57 | [7 empty] | -4.7254 | 5.8518 | 1.6475 | 4051.2245 | 1.5427 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.8747 | 14.0946 | 10.1046 | 4097.8548 | 7.5135 | [6 empty] | 2.9392 | 5.8805 | 0.9791 | [5 empty] | -7.6758 | 9.9135 | 3656.48 | [5 empty] | 3.2653 | 6.0177 | 1.7636 | [7 empty] | -7.0754 | 8.5815 | 1.461 | 3942.5348 | 1.0636 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -22.9329 | 19.5518 | 14.7579 | 4019.0599 | 8.6191 | [6 empty] | 3.8617 | 7.7261 | 1.2865 | [5 empty] | -9.8504 | 12.7221 | 3656.48 | [5 empty] | 4.1204 | 7.8642 | 2.1067 | [7 empty] | -9.5327 | 11.3614 | 1.3973 | 3903.1311 | 0.9063 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -28.8104 | 24.8486 | 19.3152 | 3973.504 | 9.6222 | [6 empty] | 4.9169 | 9.8373 | 1.638 | [5 empty] | -11.9472 | 15.4301 | 3656.48 | [5 empty] | 5.2149 | 9.842 | 2.3225 | [7 empty] | -11.0388 | 14.0805 | 1.6269 | 3795.1586 | 1.0551 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -34.5546 | 30.0291 | 23.8089 | 3944.3003 | 10.6814 | [6 empty] | 6.1069 | 12.2179 | 2.0344 | [5 empty] | -13.9775 | 18.0523 | 3656.48 | [5 empty] | 6.3321 | 12.3015 | 2.7664 | [7 empty] | -13.616 | 16.865 | 1.2411 | 3792.9662 | 0.7643 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -40.0889 | 35.0131 | 28.1147 | 3924.9174 | 11.7315 | [6 empty] | 7.4332 | 14.8715 | 2.4762 | [5 empty] | -15.9499 | 20.5997 | 3656.48 | [5 empty] | 7.6451 | 14.7801 | 3.0746 | [7 empty] | -15.1838 | 19.4382 | 1.3914 | 3739.0452 | 0.7726 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -45.3178 | 39.7084 | 32.0903 | 3912.081 | 12.693 | [6 empty] | 8.8975 | 17.8011 | 2.964 | [5 empty] | -17.8712 | 23.0811 | 3656.48 | [5 empty] | 9.0165 | 17.7062 | 3.4896 | [7 empty] | -17.4333 | 22.1414 | 1.0367 | 3723.7018 | 0.5753 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -50.4631 | 44.3224 | 36.0227 | 3902.6036 | 13.6781 | [6 empty] | 10.5012 | 21.0097 | 3.4983 | [5 empty] | -19.7469 | 25.5036 | 3656.48 | [5 empty] | 10.6282 | 20.7702 | 3.8066 | [7 empty] | -18.9476 | 24.7455 | 1.1016 | 3679.8177 | 0.5206 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -55.6171 | 48.9486 | 40.0327 | 3894.9385 | 14.7432 | [6 empty] | 12.2458 | 24.5 | 4.0795 | [5 empty] | -21.5814 | 27.8729 | 3656.48 | [5 empty] | 12.5967 | 24.3687 | 4.8098 | [7 empty] | -20.5132 | 26.6566 | 1.6187 | 3709.2989 | 0.7975 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -60.3027 | 53.1342 | 43.4701 | 3890.0767 | 15.6636 | [6 empty] | 14.1323 | 28.2745 | 4.7079 | [5 empty] | -23.3785 | 30.1939 | 3656.48 | [5 empty] | 14.3385 | 28.1421 | 5.3584 | [7 empty] | -22.7504 | 29.2051 | 1.1714 | 3704.2301 | 0.6188 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -65.3016 | 57.6063 | 47.3776 | 3885.4624 | 16.825 | [6 empty] | 16.1622 | 32.3355 | 5.3841 | [5 empty] | -25.1414 | 32.4707 | 3656.48 | [5 empty] | 16.1484 | 31.6518 | 5.7291 | [7 empty] | -24.1176 | 31.4575 | 1.4404 | 3676.4618 | 0.6091 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -70.1636 | 61.9453 | 51.1383 | 3882.1274 | 18.0132 | [6 empty] | 18.3439 | 36.7005 | 6.1109 | [5 empty] | -26.8786 | 34.7144 | 3656.48 | [5 empty] | 18.6644 | 36.7812 | 6.6997 | [7 empty] | -26.3653 | 34.0482 | 0.841 | 3685.0658 | 0.4582 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -74.8227 | 66.1062 | 54.4874 | 3879.2406 | 19.0991 | [6 empty] | 20.848 | 41.7105 | 6.9451 | [5 empty] | -28.7102 | 37.08 | 3656.48 | [5 empty] | 20.8067 | 41.276 | 7.5294 | [7 empty] | -28.2999 | 36.1685 | 0.9996 | 3692.4061 | 0.5373 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -79.3657 | 70.1531 | 57.4526 | 3877.2605 | 20.0869 | [6 empty] | 23.7982 | 47.6129 | 7.9279 | [5 empty] | -30.6886 | 39.6352 | 3656.48 | [5 empty] | 23.8708 | 47.002 | 8.1794 | [7 empty] | -29.7518 | 38.9318 | 1.1716 | 3661.5589 | 0.4248 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -83.8156 | 74.1232 | 60.0628 | 3875.3376 | 20.9793 | [6 empty] | 27.2756 | 54.5701 | 9.0864 | [5 empty] | -32.8208 | 42.3889 | 3656.48 | [5 empty] | 27.0853 | 54.0628 | 9.4581 | [7 empty] | -32.6333 | 41.7794 | 0.6377 | 3677.5921 | 0.3366 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -88.3571 | 78.1761 | 62.5493 | 3873.6637 | 21.8713 | [6 empty] | 31.3761 | 62.774 | 10.4524 | [5 empty] | -35.1136 | 45.3501 | 3656.48 | [5 empty] | 31.4438 | 61.9598 | 10.9348 | [7 empty] | -34.1204 | 44.4368 | 1.3492 | 3669.1477 | 0.4725 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -92.8466 | 82.1707 | 64.7063 | 3872.4491 | 22.4943 | [6 empty] | 36.2127 | 72.4505 | 12.0636 | [5 empty] | -37.574 | 48.5278 | 3656.48 | [5 empty] | 36.3929 | 71.7215 | 12.6357 | [7 empty] | -36.5708 | 47.6396 | 1.3399 | 3668.432 | 0.4441 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -97.1246 | 85.9847 | 66.3246 | 3871.2029 | 22.2653 | [6 empty] | 41.9186 | 83.8662 | 13.9644 | [5 empty] | -40.2095 | 51.9316 | 3656.48 | [5 empty] | 41.798 | 83.2995 | 14.2264 | [7 empty] | -39.8796 | 51.4844 | 0.5557 | 3664.4988 | 0.2125 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -101.4803 | 89.8608 | 67.7682 | 3870.2994 | 21.4353 | [6 empty] | 48.6508 | 97.3354 | 16.2071 | [5 empty] | -43.0274 | 55.5711 | 3656.48 | [5 empty] | 49.0018 | 96.9256 | 16.0808 | [7 empty] | -42.119 | 55.3839 | 0.9275 | 3643.6373 | 0.3075 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -105.7359 | 93.6521 | 68.7999 | 3869.4158 | 20.3575 | [6 empty] | 56.5948 | 113.2288 | 18.8535 | [5 empty] | -46.0359 | 59.4566 | 3656.48 | [5 empty] | 56.7712 | 112.7637 | 18.8984 | [7 empty] | -45.4143 | 59.1957 | 0.6741 | 3652.3976 | 0.1964 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -109.9926 | 97.4419 | 69.5401 | 3868.6191 | 19.2024 | [6 empty] | 65.9689 | 131.9835 | 21.9763 | [5 empty] | -49.2432 | 63.5989 | 3656.48 | [5 empty] | 65.0869 | 130.487 | 22.5755 | [7 empty] | -49.2683 | 62.847 | 0.7523 | 3676.498 | 0.4047 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -113.9233 | 100.9429 | 69.5556 | 3867.9565 | 17.8531 | [6 empty] | 77.0309 | 154.1151 | 25.6614 | [5 empty] | -52.6584 | 68.0096 | 3656.48 | [5 empty] | 75.5066 | 151.694 | 25.8731 | [7 empty] | -52.7293 | 67.2941 | 0.719 | 3671.7386 | 0.4402 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -118.138 | 104.6984 | 69.6341 | 3867.2962 | 16.5905 | [6 empty] | 90.0846 | 180.2315 | 30.01 | [5 empty] | -56.2908 | 72.701 | 3656.48 | [5 empty] | 89.6927 | 179.1445 | 30.2718 | [7 empty] | -56.0337 | 72.2914 | 0.4836 | 3661.6609 | 0.1792 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -122.114 | 108.2358 | 69.085 | 3866.8012 | 15.2137 | [6 empty] | 105.4883 | 211.0496 | 35.1415 | [5 empty] | -60.1507 | 77.6861 | 3656.48 | [5 empty] | 106.1505 | 209.8916 | 34.9904 | [7 empty] | -58.8374 | 77.3195 | 1.3635 | 3645.4884 | 0.3432 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -126.1512 | 111.8333 | 68.2971 | 3866.2206 | 13.8765 | [6 empty] | 123.6646 | 247.4148 | 41.1966 | [5 empty] | -64.2487 | 82.9789 | 3656.48 | [5 empty] | 124.264 | 247.5655 | 41.304 | [7 empty] | -63.8195 | 82.9032 | 0.4359 | 3653.2663 | 0.1035 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -130.1904 | 115.433 | 67.1872 | 3865.7361 | 12.5961 | [6 empty] | 145.1117 | 290.3239 | 48.3413 | [5 empty] | -68.5966 | 88.5942 | 3656.48 | [5 empty] | 145.301 | 290.1031 | 48.863 | [7 empty] | -68.3824 | 88.3416 | 0.3312 | 3659.7824 | 0.0772 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -134.0236 | 118.8487 | 65.4924 | 3865.2963 | 11.3722 | [6 empty] | 170.417 | 340.9521 | 56.7713 | [5 empty] | -73.2064 | 94.548 | 3656.48 | [5 empty] | 171.1775 | 341.122 | 56.514 | [7 empty] | -72.7193 | 94.5857 | 0.4886 | 3650.3072 | 0.1312 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -138.087 | 122.4764 | 63.7719 | 3864.7818 | 10.4056 | [6 empty] | 200.2733 | 400.6853 | 66.7174 | [5 empty] | -78.0915 | 100.8572 | 3656.48 | [5 empty] | 202.1139 | 401.2368 | 65.8034 | [7 empty] | -77.0579 | 101.0489 | 1.0513 | 3641.9656 | 0.2931 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -141.7606 | 125.7791 | 61.4954 | 3864.0556 | 9.7026 | [6 empty] | 234.3059 | 468.7741 | 78.0548 | [5 empty] | -83.0994 | 107.3251 | 3656.48 | [5 empty] | 235.882 | 469.4086 | 78.3527 | [7 empty] | -82.4136 | 107.2254 | 0.6931 | 3652.3774 | 0.1392 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.2328 | -0.8171 | 0.2977 | 4.391e+18 | 1.5455 | [6 empty] | 0.2643 | 0.1057 | 1.3915 | [5 empty] | -0.0424 | -0.5882 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.5943 | 0.5683 | 1.5159 | [7 empty] | -0.243 | -0.9589 | 0.4215 | 4.391e+18 | 1.263 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.251 | -1.8342 | 0.7938 | 4.391e+18 | 0.7754 | [6 empty] | 0.4762 | 0.1905 | 2.507 | [5 empty] | -0.0763 | -1.0598 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.7944 | 0.644 | 2.5515 | [7 empty] | -0.2578 | -1.712 | 0.677 | 2.9273e+18 | 1.2562 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.2945 | -3.2015 | 1.5463 | 2.9273e+18 | 1.7473 | [6 empty] | 0.7481 | 0.2993 | 3.9388 | [5 empty] | -0.1199 | -1.6651 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.1005 | 0.766 | 4.1981 | [7 empty] | -0.316 | -2.6722 | 1.026 | 4.391e+18 | 0.8703 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.3724 | -4.9807 | 2.578 | 2.9273e+18 | 4.2991 | [6 empty] | 1.0829 | 0.4333 | 5.7016 | [5 empty] | -0.1736 | -2.4103 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.3908 | 0.8844 | 5.6114 | [7 empty] | -0.3352 | -3.4176 | 1.0202 | 2.9273e+18 | 1.1647 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.4657 | -6.8826 | 3.5906 | 2.9273e+18 | 5.1988 | [6 empty] | 1.4823 | 0.5931 | 7.8043 | [5 empty] | -0.2376 | -3.2992 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.8846 | 1.0823 | 8.3383 | [7 empty] | -0.447 | -4.7047 | 1.421 | 4.391e+18 | 0.5647 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.6108 | -9.6617 | 5.3353 | 2.9273e+18 | 6.184 | [6 empty] | 1.9475 | 0.7792 | 10.2537 | [5 empty] | -0.3121 | -4.3347 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.2208 | 1.2305 | 9.9231 | [7 empty] | -0.4791 | -5.4877 | 1.165 | 4.391e+18 | 1.0846 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.7846 | -12.9605 | 7.4514 | 2.9273e+18 | 7.3323 | [6 empty] | 2.4796 | 0.9921 | 13.0556 | [5 empty] | -0.3974 | -5.5192 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.7803 | 1.4424 | 13.0107 | [7 empty] | -0.5824 | -6.8185 | 1.3125 | 4.391e+18 | 0.7318 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.9725 | -16.4008 | 9.5579 | 4.391e+18 | 8.2207 | [6 empty] | 3.0797 | 1.2322 | 16.2151 | [5 empty] | -0.4936 | -6.8548 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.385 | 1.6888 | 16.0185 | [7 empty] | -0.649 | -8.1837 | 1.3379 | 2.9273e+18 | 0.7332 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -1.2209 | -20.9322 | 12.6039 | 4.391e+18 | 9.0868 | [6 empty] | 3.7486 | 1.4999 | 19.7369 | [5 empty] | -0.6008 | -8.3436 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.9839 | 1.9197 | 19.0666 | [7 empty] | -0.7124 | -9.5077 | 1.1694 | 4.391e+18 | 0.8354 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -1.499 | -26.033 | 16.0646 | 4.391e+18 | 9.4943 | [6 empty] | 4.4871 | 1.7953 | 23.6249 | [5 empty] | -0.7191 | -9.9873 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.8306 | 2.2418 | 23.6393 | [7 empty] | -0.8497 | -11.4061 | 1.4248 | 4.391e+18 | 0.5856 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -1.8228 | -31.9119 | 20.148 | 4.391e+18 | 9.5841 | [6 empty] | 5.2958 | 2.1189 | 27.8833 | [5 empty] | -0.8488 | -11.7875 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.6008 | 2.5396 | 27.6906 | [7 empty] | -0.9595 | -13.1108 | 1.3279 | 4.391e+18 | 0.5927 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -2.17 | -38.2654 | 24.5481 | 2.9273e+18 | 9.5076 | [6 empty] | 6.1756 | 2.471 | 32.5154 | [5 empty] | -0.9898 | -13.7457 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.4213 | 2.8935 | 31.8727 | [7 empty] | -1.0998 | -15.0027 | 1.2618 | 2.9273e+18 | 0.6845 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -2.4809 | -43.9157 | 28.0843 | 2.9273e+18 | 9.4189 | [6 empty] | 7.127 | 2.8516 | 37.5247 | [5 empty] | -1.1422 | -15.8633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.296 | 3.2235 | 36.2763 | [7 empty] | -1.1773 | -16.8679 | 1.0052 | 4.391e+18 | 0.7337 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -2.8615 | -50.7883 | 32.6835 | 4.391e+18 | 9.6948 | [6 empty] | 8.1507 | 3.2612 | 42.9144 | [5 empty] | -1.3063 | -18.1418 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.4493 | 3.6647 | 42.6638 | [7 empty] | -1.3952 | -19.4439 | 1.3052 | 4.391e+18 | 0.5415 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -3.1927 | -56.8577 | 36.3073 | 4.391e+18 | 9.9072 | [6 empty] | 9.2509 | 3.7014 | 48.7074 | [5 empty] | -1.4826 | -20.5907 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.5662 | 4.1379 | 48.2558 | [7 empty] | -1.5564 | -21.9709 | 1.3821 | 2.9273e+18 | 0.6119 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -3.5223 | -62.8011 | 39.4423 | 4.391e+18 | 10.1066 | [6 empty] | 10.5138 | 4.2067 | 55.3565 | [5 empty] | -1.685 | -23.4016 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.9096 | 4.6491 | 55.518 | [7 empty] | -1.7732 | -24.921 | 1.522 | 2.9273e+18 | 0.5346 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -3.8441 | -68.6419 | 41.9727 | 4.391e+18 | 10.2719 | [6 empty] | 12.0016 | 4.802 | 63.1899 | [5 empty] | -1.9235 | -26.7131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.2486 | 5.2255 | 62.3514 | [7 empty] | -2.0016 | -28.0014 | 1.2907 | 2.9273e+18 | 0.6725 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -4.1165 | -73.5925 | 43.0185 | 4.391e+18 | 10.242 | [6 empty] | 13.7552 | 5.5037 | 72.4232 | [5 empty] | -2.2045 | -30.6165 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.0496 | 5.907 | 71.7281 | [7 empty] | -2.2226 | -31.8722 | 1.2558 | 2.9273e+18 | 0.5908 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -4.4646 | -79.9356 | 44.8425 | 2.9273e+18 | 10.4467 | [6 empty] | 15.8232 | 6.3311 | 83.3111 | [5 empty] | -2.5299 | -35.1348 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.9788 | 6.711 | 81.2754 | [7 empty] | -2.4497 | -35.9442 | 0.8134 | 2.9273e+18 | 0.6325 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -4.7668 | -85.4217 | 45.4454 | 4.391e+18 | 10.4243 | [6 empty] | 18.2623 | 7.307 | 96.1534 | [5 empty] | -2.8813 | -40.0155 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.7238 | 7.7587 | 96.346 | [7 empty] | -2.8814 | -41.222 | 1.2065 | 2.9273e+18 | 0.4515 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -5.0706 | -90.899 | 45.6917 | 2.9273e+18 | 10.335 | [6 empty] | 21.1398 | 8.4584 | 111.3038 | [5 empty] | -3.2577 | -45.2433 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.3375 | 8.835 | 109.8726 | [7 empty] | -3.2116 | -45.8683 | 0.6267 | 2.9273e+18 | 0.4571 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -5.3622 | -96.2187 | 45.4175 | 2.9273e+18 | 10.1502 | [6 empty] | 24.5349 | 9.8168 | 129.1796 | [5 empty] | -3.6602 | -50.8331 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.8492 | 10.2132 | 128.1075 | [7 empty] | -3.5538 | -51.4403 | 0.6165 | 2.9273e+18 | 0.3764 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -5.6536 | -101.5262 | 44.7527 | 2.9273e+18 | 9.8965 | [6 empty] | 28.5411 | 11.4198 | 150.2727 | [5 empty] | -4.09 | -56.8008 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.5868 | 11.7144 | 147.3541 | [7 empty] | -3.8949 | -56.8764 | 0.2092 | 4.391e+18 | 0.3678 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -5.9757 | -107.2502 | 44.1103 | 2.9273e+18 | 9.649 | [6 empty] | 33.2685 | 13.3113 | 175.1632 | [5 empty] | -4.5481 | -63.1631 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.4252 | 13.633 | 172.4388 | [7 empty] | -4.2967 | -63.2534 | 0.2671 | 2.9273e+18 | 0.3218 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -6.2288 | -111.8604 | 41.9399 | 2.9273e+18 | 9.1271 | [6 empty] | 38.8471 | 15.5434 | 204.5353 | [5 empty] | -5.0359 | -69.9375 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.4863 | 15.7137 | 199.1743 | [7 empty] | -4.8126 | -69.4572 | 0.5296 | 2.9273e+18 | 0.3496 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -6.5423 | -117.4491 | 40.3183 | 2.9273e+18 | 8.7108 | [6 empty] | 45.4302 | 18.1773 | 239.196 | [5 empty] | -5.5547 | -77.143 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.5784 | 18.4284 | 237.1036 | [7 empty] | -5.3572 | -77.154 | 0.1978 | 4.391e+18 | 0.1931 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -6.8295 | -122.5559 | 37.7633 | 2.9273e+18 | 8.1306 | [6 empty] | 53.1984 | 21.2855 | 280.0965 | [5 empty] | -6.106 | -84.7995 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.5104 | 21.5813 | 278.8405 | [7 empty] | -5.9115 | -84.9195 | 0.2285 | 2.9273e+18 | 0.1669 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -7.1085 | -127.4668 | 34.5407 | 2.9273e+18 | 7.4391 | [6 empty] | 62.3648 | 24.9532 | 328.3589 | [5 empty] | -6.6913 | -92.9287 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.8481 | 24.9039 | 321.2935 | [7 empty] | -6.2837 | -92.1619 | 0.8684 | 2.9273e+18 | 0.2477 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -7.3762 | -132.1717 | 30.6186 | 4.391e+18 | 6.6395 | [6 empty] | 73.1807 | 29.2808 | 385.3061 | [5 empty] | -7.3124 | -101.5532 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.1908 | 29.4544 | 381.4373 | [7 empty] | -7.0159 | -101.291 | 0.3958 | 2.9273e+18 | 0.1635 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -7.6534 | -136.9928 | 26.2972 | 2.9273e+18 | 5.8007 | [6 empty] | 85.9423 | 34.3869 | 452.4978 | [5 empty] | -7.9708 | -110.6976 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.8839 | 34.6218 | 448.0386 | [7 empty] | -7.723 | -110.4203 | 0.3719 | 2.9273e+18 | 0.162 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -7.9626 | -142.1819 | 21.8056 | 2.9273e+18 | 4.9866 | [6 empty] | 100.999 | 40.4113 | 531.7733 | [5 empty] | -8.6685 | -120.3878 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.5812 | 40.8155 | 529.7269 | [7 empty] | -8.3337 | -120.4003 | 0.3351 | 4.391e+18 | 0.1711 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -8.2465 | -146.4865 | 16.2047 | 2.9273e+18 | 4.1296 | [6 empty] | 118.1618 | 47.2785 | 622.1379 | [5 empty] | -9.3838 | -130.3218 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.6367 | 47.5237 | 612.6621 | [7 empty] | -9.04 | -129.6805 | 0.7277 | 2.9273e+18 | 0.2096 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -9.2372 | -3.5478 | 4.8636 | 25930.627 | 5.6599 | [6 empty] | 3.2302 | 4.7294 | 6.4169 | [5 empty] | -5.0428 | -1.0858 | 10697.1661 | [5 empty] | 3.5577 | 4.9066 | 6.7085 | [7 empty] | -4.5303 | -1.2747 | 0.5462 | 10472.2986 | 1.0475 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -7.1511 | -25.5597 | 14.8363 | 4.391e+18 | 6.4604 | [6 empty] | 5.227 | 5.5283 | 16.9305 | [5 empty] | -4.689 | -10.9292 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.4956 | 5.69 | 16.8368 | [7 empty] | -4.313 | -10.8225 | 0.3908 | 4.391e+18 | 0.9585 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -6.5173 | -48.0531 | 26.7192 | 2.9273e+18 | 8.9876 | [6 empty] | 8.3229 | 6.7671 | 33.2308 | [5 empty] | -4.6852 | -21.3967 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.4878 | 6.8635 | 32.9581 | [7 empty] | -4.4365 | -21.3032 | 0.2657 | 4.391e+18 | 0.4326 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -6.725 | -69.7252 | 37.5279 | 2.9273e+18 | 11.0405 | [6 empty] | 12.6611 | 8.5028 | 56.0719 | [5 empty] | -4.9186 | -32.2408 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.8322 | 8.6515 | 54.9673 | [7 empty] | -4.585 | -31.9382 | 0.4504 | 4.391e+18 | 0.454 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -7.2803 | -90.4469 | 43.6453 | 4.391e+18 | 11.1087 | [6 empty] | 20.4096 | 11.6031 | 96.8687 | [5 empty] | -5.4606 | -46.8396 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.3687 | 11.6596 | 95.0562 | [7 empty] | -5.2413 | -46.419 | 0.4743 | 4.391e+18 | 0.2527 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -8.0179 | -111.0501 | 43.6228 | 2.9273e+18 | 9.9789 | [6 empty] | 35.4158 | 17.6074 | 175.8785 | [5 empty] | -6.4693 | -67.4549 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.7203 | 17.8342 | 175.7825 | [7 empty] | -6.3336 | -67.5796 | 0.1843 | 2.9273e+18 | 0.1351 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -8.8271 | -130.4703 | 35.0839 | 4.391e+18 | 7.5739 | [6 empty] | 64.5121 | 29.2493 | 329.0743 | [5 empty] | -8.0694 | -95.3946 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.8991 | 29.466 | 328.584 | [7 empty] | -7.844 | -95.4344 | 0.2289 | 2.9273e+18 | 0.1294 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -9.7545 | -148.881 | 17.2476 | 4.391e+18 | 4.0085 | [6 empty] | 120.3091 | 51.5746 | 622.8532 | [5 empty] | -10.3473 | -131.6437 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.8855 | 51.7893 | 614.5659 | [7 empty] | -10.024 | -131.0089 | 0.7123 | 4.391e+18 | 0.1852 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -32.6185 | 19.1958 | 21.6658 | 5103.4378 | 11.0367 | [6 empty] | 7.1898 | 12.6512 | 7.736 | [5 empty] | -13.205 | 9.5768 | 5083.1452 | [5 empty] | 7.3486 | 12.6882 | 7.7641 | [7 empty] | -12.7582 | 9.5248 | 0.4499 | 5056.6507 | 0.4066 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -27.4001 | -8.9742 | 16.4804 | 23760.5792 | 9.7142 | [6 empty] | 9.1866 | 13.4502 | 18.2495 | [5 empty] | -12.1918 | -2.6252 | 10697.1661 | [5 empty] | 9.3027 | 13.5126 | 18.2006 | [7 empty] | -11.9681 | -2.5183 | 0.2479 | 10495.2846 | 0.2393 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -22.1029 | -41.7382 | 27.6178 | 4.391e+18 | 9.3609 | [6 empty] | 12.2825 | 14.6889 | 34.5498 | [5 empty] | -11.2304 | -16.3505 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.4056 | 14.8052 | 34.2806 | [7 empty] | -11.0697 | -16.0271 | 0.3612 | 4.391e+18 | 0.2024 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -18.6083 | -69.8994 | 40.6795 | 2.9273e+18 | 9.4195 | [6 empty] | 16.6206 | 16.4247 | 57.3909 | [5 empty] | -10.5079 | -30.0345 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.9034 | 16.4943 | 58.9135 | [7 empty] | -10.4138 | -30.8444 | 0.8153 | 4.391e+18 | 0.337 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -16.6262 | -93.6418 | 47.0915 | 4.391e+18 | 10.8849 | [6 empty] | 24.3691 | 19.525 | 98.1877 | [5 empty] | -9.9877 | -47.0205 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.4357 | 19.6142 | 97.6746 | [7 empty] | -9.8927 | -46.7913 | 0.2481 | 4.391e+18 | 0.1119 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -15.5599 | -115.369 | 46.7157 | 4.391e+18 | 10.4906 | [6 empty] | 39.3754 | 25.5292 | 177.1976 | [5 empty] | -9.9155 | -68.9955 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.1316 | 25.5383 | 173.8195 | [7 empty] | -9.6875 | -68.1902 | 0.8369 | 4.391e+18 | 0.2308 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -15.1332 | -135.0202 | 38.1498 | 2.9273e+18 | 8.2936 | [6 empty] | 68.4716 | 37.1711 | 330.3933 | [5 empty] | -10.5696 | -97.1444 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.507 | 37.2377 | 329.3368 | [7 empty] | -10.4637 | -96.9952 | 0.1829 | 4.391e+18 | 0.0623 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -15.2484 | -153.2992 | 20.5566 | 2.9273e+18 | 4.3332 | [6 empty] | 124.2687 | 59.4964 | 624.1723 | [5 empty] | -12.1063 | -132.9842 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.7618 | 60.0617 | 621.0374 | [7 empty] | -11.8272 | -132.7458 | 0.3671 | 4.391e+18 | 0.1821 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -54.3285 | 41.4777 | 39.2114 | 4310.4469 | 15.2045 | [6 empty] | 13.3287 | 24.9333 | 9.7811 | [5 empty] | -20.9015 | 20.9797 | 4289.1947 | [5 empty] | 13.6067 | 25.0039 | 9.8773 | [7 empty] | -20.2874 | 20.8412 | 0.6295 | 4277.6153 | 0.356 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -49.7277 | 18.3494 | 31.0376 | 6456.5275 | 14.7776 | [6 empty] | 15.3255 | 25.7323 | 20.2946 | [5 empty] | -19.8511 | 9.9398 | 5897.6497 | [5 empty] | 15.6271 | 25.8884 | 20.2607 | [7 empty] | -19.3469 | 10.0601 | 0.5183 | 5838.3094 | 0.3587 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -43.2272 | -15.5658 | 27.2007 | 27953.8669 | 13.9357 | [6 empty] | 18.4214 | 26.971 | 36.5949 | [5 empty] | -18.605 | -4.0061 | 10697.1661 | [5 empty] | 18.799 | 27.1375 | 36.307 | [7 empty] | -17.9459 | -3.6783 | 0.7361 | 10323.3189 | 0.4837 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -37.1573 | -49.8585 | 36.4658 | 4.391e+18 | 13.8748 | [6 empty] | 22.7596 | 28.7067 | 59.436 | [5 empty] | -17.3736 | -19.2258 | 4295760.498 | [5 empty] | 23.1476 | 28.9223 | 59.337 | [7 empty] | -16.8959 | -19.0078 | 0.5252 | 214550.305 | 0.3975 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -32.4507 | -80.2082 | 44.2773 | 4.391e+18 | 13.94 | [6 empty] | 30.508 | 31.807 | 100.2328 | [5 empty] | -16.0237 | -39.0909 | 4.391e+18 | [5 empty] | 30.4079 | 31.8399 | 98.3267 | [7 empty] | -15.8606 | -38.1826 | 0.9228 | 4.391e+18 | 0.1886 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -28.9361 | -107.379 | 44.9697 | 2.9273e+18 | 14.0258 | [6 empty] | 45.5143 | 37.8113 | 179.2426 | [5 empty] | -14.8239 | -64.681 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.6484 | 38.2192 | 177.9666 | [7 empty] | -14.8566 | -64.076 | 0.6059 | 4.391e+18 | 0.2049 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -26.5697 | -130.7412 | 37.1006 | 4.391e+18 | 12.536 | [6 empty] | 74.6105 | 49.4532 | 332.4384 | [5 empty] | -14.2804 | -95.7351 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.574 | 49.6444 | 328.2061 | [7 empty] | -13.9556 | -94.9306 | 0.8676 | 4.391e+18 | 0.2135 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -25.3002 | -151.2348 | 21.0241 | 4.391e+18 | 9.7117 | [6 empty] | 130.4076 | 71.7785 | 626.2174 | [5 empty] | -14.7735 | -133.0358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.8266 | 72.4479 | 623.584 | [7 empty] | -14.6302 | -132.6985 | 0.3665 | 2.9273e+18 | 0.1861 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -73.9285 | 60.7094 | 54.274 | 4091.2645 | 19.4872 | [6 empty] | 21.9309 | 42.1438 | 12.6468 | [5 empty] | -28.1479 | 31.5581 | 4011.0167 | [5 empty] | 22.05 | 42.0345 | 12.5435 | [7 empty] | -27.7048 | 31.5276 | 0.4441 | 3996.9599 | 0.2092 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -70.2988 | 42.7074 | 47.7022 | 4994.7794 | 19.5122 | [6 empty] | 23.9278 | 42.9428 | 23.1603 | [5 empty] | -27.2154 | 22.23 | 4798.9568 | [5 empty] | 23.8037 | 42.707 | 23.3595 | [7 empty] | -27.1932 | 21.8874 | 0.3433 | 4830.4033 | 0.1822 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -64.3184 | 12.9348 | 38.4745 | 7960.3682 | 19.2551 | [6 empty] | 27.0237 | 44.1815 | 39.4606 | [5 empty] | -25.9903 | 9.5808 | 6474.5699 | [5 empty] | 26.9283 | 44.132 | 39.8618 | [7 empty] | -26.1916 | 9.2616 | 0.3773 | 6546.2379 | 0.2085 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -57.6378 | -21.3842 | 36.7289 | 29755.3825 | 18.9724 | [6 empty] | 31.3618 | 45.9173 | 62.3017 | [5 empty] | -24.6176 | -5.3008 | 10697.1661 | [5 empty] | 31.4576 | 45.9277 | 62.1609 | [7 empty] | -24.4348 | -5.2232 | 0.1986 | 10626.7645 | 0.1016 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -51.4812 | -54.9475 | 40.5691 | 4.391e+18 | 18.8057 | [6 empty] | 39.1103 | 49.0176 | 103.0985 | [5 empty] | -22.8439 | -26.2115 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 39.0799 | 49.2847 | 102.1171 | [7 empty] | -23.0124 | -25.4984 | 0.7327 | 2707976880134175 | 0.4446 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -46.1123 | -86.8065 | 40.8202 | 4.391e+18 | 20.3762 | [6 empty] | 54.1166 | 55.0218 | 182.1083 | [5 empty] | -20.8026 | -54.7799 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.7596 | 55.0557 | 177.6275 | [7 empty] | -20.6197 | -53.2199 | 1.5706 | 4.391e+18 | 0.2141 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -41.9244 | -114.7376 | 33.7549 | 4.391e+18 | 20.5858 | [6 empty] | 83.2128 | 66.6637 | 335.3041 | [5 empty] | -19.0871 | -89.8811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.1235 | 67.2451 | 330.0294 | [7 empty] | -18.977 | -88.5052 | 1.3803 | 4.391e+18 | 0.2779 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -39.098 | -138.8811 | 22.3603 | 4.391e+18 | 18.6946 | [6 empty] | 139.0099 | 88.989 | 629.0831 | [5 empty] | -18.3633 | -130.5112 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.8121 | 89.5809 | 622.1864 | [7 empty] | -18.2158 | -129.5151 | 1.007 | 4.391e+18 | 0.2262 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -92.1828 | 78.0716 | 64.5821 | 3999.4299 | 22.7486 | [6 empty] | 37.2956 | 72.8838 | 17.7652 | [5 empty] | -37.1343 | 44.3002 | 3854.9387 | [5 empty] | 37.188 | 72.0092 | 17.8312 | [7 empty] | -36.3932 | 43.7641 | 0.9147 | 3856.9974 | 0.3221 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -89.2484 | 63.7973 | 59.3236 | 4501.6256 | 22.8225 | [6 empty] | 39.2924 | 73.6827 | 28.2788 | [5 empty] | -36.3721 | 36.9015 | 4262.3037 | [5 empty] | 39.5223 | 72.9569 | 28.1099 | [7 empty] | -35.2076 | 36.5146 | 1.2271 | 4248.9675 | 0.4458 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -84.0999 | 38.7236 | 50.3451 | 5822.7488 | 22.856 | [6 empty] | 42.3883 | 74.9215 | 44.579 | [5 empty] | -35.3016 | 26.3398 | 5016.0991 | [5 empty] | 42.3704 | 74.2957 | 45.4147 | [7 empty] | -34.8299 | 25.4081 | 1.0443 | 5076.9664 | 0.4151 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -77.7514 | 7.3425 | 44.1368 | 9269.937 | 22.9083 | [6 empty] | 46.7265 | 76.6572 | 67.4201 | [5 empty] | -33.9939 | 13.1173 | 6394.3191 | [5 empty] | 46.8872 | 76.594 | 68.0849 | [7 empty] | -33.7989 | 12.6721 | 0.486 | 6445.2708 | 0.2191 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -71.2471 | -25.9095 | 43.5197 | 28839.001 | 22.3927 | [6 empty] | 54.475 | 79.7575 | 108.217 | [5 empty] | -32.0935 | -6.9105 | 10697.1661 | [5 empty] | 54.7345 | 79.6385 | 106.4334 | [7 empty] | -31.388 | -6.1973 | 1.0032 | 10349.7339 | 0.3919 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -64.9465 | -59.6174 | 42.1913 | 4.391e+18 | 21.9413 | [6 empty] | 69.4812 | 85.7618 | 187.2268 | [5 empty] | -29.4866 | -36.7547 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 69.3845 | 85.4206 | 185.3896 | [7 empty] | -29.0921 | -36.3237 | 0.5843 | 2.1955e+18 | 0.1844 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -59.5057 | -90.6355 | 35.9777 | 4.391e+18 | 23.8973 | [6 empty] | 98.5775 | 97.4037 | 340.4225 | [5 empty] | -26.6065 | -76.074 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.0085 | 98.019 | 340.8191 | [7 empty] | -26.667 | -75.8667 | 0.216 | 4.391e+18 | 0.1379 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -55.3286 | -118.0937 | 31.2874 | 4.391e+18 | 24.2756 | [6 empty] | 154.3745 | 119.729 | 634.2015 | [5 empty] | -24.3186 | -122.2503 | 4.391e+18 | [5 empty] | 154.284 | 120.7166 | 624.897 | [7 empty] | -24.1101 | -120.564 | 1.6992 | 4.391e+18 | 0.2995 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -109.3785 | 94.102 | 69.1577 | 3952.9221 | 19.2956 | [6 empty] | 67.0518 | 132.4168 | 27.678 | [5 empty] | -48.9186 | 60.5254 | 3763.5858 | [5 empty] | 66.6243 | 131.5413 | 27.9852 | [7 empty] | -48.8166 | 60.0871 | 0.45 | 3774.1232 | 0.2131 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -106.9846 | 82.5378 | 64.7786 | 4272.7311 | 19.3578 | [6 empty] | 69.0486 | 133.2158 | 38.1915 | [5 empty] | -48.3402 | 55.0221 | 3972.9904 | [5 empty] | 69.4116 | 132.7341 | 37.3021 | [7 empty] | -47.4348 | 55.2166 | 0.9261 | 3945.7651 | 0.3634 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -102.596 | 61.454 | 56.9977 | 5035.3335 | 19.4877 | [6 empty] | 72.1445 | 134.4545 | 54.4918 | [5 empty] | -47.4919 | 46.8844 | 4330.8153 | [5 empty] | 72.4614 | 133.8536 | 53.8346 | [7 empty] | -46.6003 | 46.8911 | 0.8916 | 4309.1875 | 0.3142 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -96.8711 | 33.7182 | 50.5398 | 6617.2764 | 19.829 | [6 empty] | 76.4827 | 136.1903 | 77.3329 | [5 empty] | -46.3931 | 36.2158 | 4908.3101 | [5 empty] | 76.506 | 135.7319 | 76.2295 | [7 empty] | -45.9115 | 36.5054 | 0.5619 | 4876.573 | 0.2358 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -90.5768 | 2.6227 | 48.7556 | 10284.2898 | 19.9084 | [6 empty] | 84.2312 | 139.2906 | 118.1297 | [5 empty] | -44.6559 | 19.005 | 6215.3753 | [5 empty] | 84.0854 | 138.8044 | 116.9904 | [7 empty] | -44.3512 | 19.2529 | 0.3928 | 6179.9187 | 0.1732 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -84.0392 | -30.6595 | 47.3346 | 29060.6136 | 18.4472 | [6 empty] | 99.2374 | 145.2948 | 197.1395 | [5 empty] | -41.9356 | -9.0297 | 10697.1661 | [5 empty] | 99.4205 | 145.3723 | 195.3479 | [7 empty] | -41.6281 | -8.4088 | 0.6929 | 10488.6 | 0.264 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -77.9763 | -62.7102 | 41.6811 | 2.1955e+18 | 18.8377 | [6 empty] | 128.3337 | 156.9367 | 350.3353 | [5 empty] | -38.2684 | -50.0377 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 128.653 | 157.5537 | 347.3675 | [7 empty] | -38.0892 | -49.0307 | 1.0228 | 2.1955e+18 | 0.2674 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -72.8065 | -92.4186 | 39.7128 | 4.391e+18 | 23.3888 | [6 empty] | 184.1307 | 179.262 | 644.1143 | [5 empty] | -34.3402 | -102.2904 | 4.391e+18 | [5 empty] | 184.2354 | 180.1434 | 639.0547 | [7 empty] | -34.2985 | -101.1272 | 1.164 | 4.391e+18 | 0.1679 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -125.5942 | 109.045 | 67.7336 | 3926.1013 | 13.9375 | [6 empty] | 124.7475 | 247.8481 | 46.8982 | [5 empty] | -64.0188 | 80.8259 | 3713.0717 | [5 empty] | 124.8507 | 247.7042 | 46.4519 | [7 empty] | -63.8177 | 80.9408 | 0.2317 | 3706.8974 | 0.094 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -123.5753 | 99.4259 | 64.0571 | 4148.1127 | 14.1174 | [6 empty] | 126.7443 | 248.6471 | 57.4118 | [5 empty] | -63.6026 | 76.9185 | 3820.715 | [5 empty] | 126.8847 | 248.488 | 57.4463 | [7 empty] | -63.4035 | 76.8452 | 0.2122 | 3819.7691 | 0.0476 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -119.8015 | 81.5087 | 57.7857 | 4649.3053 | 14.5674 | [6 empty] | 129.8402 | 249.8858 | 73.712 | [5 empty] | -62.9764 | 71.0157 | 3996.4639 | [5 empty] | 129.9733 | 249.9393 | 73.6386 | [7 empty] | -62.8866 | 71.0412 | 0.0934 | 3994.4583 | 0.0301 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -114.7036 | 57.1619 | 52.8959 | 5588.3008 | 15.4228 | [6 empty] | 134.1784 | 251.6216 | 96.5531 | [5 empty] | -62.136 | 63.0457 | 4262.0923 | [5 empty] | 134.2986 | 251.4116 | 95.8242 | [7 empty] | -61.8716 | 63.2196 | 0.3164 | 4251.0899 | 0.1128 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -108.8678 | 28.8249 | 52.4329 | 7328.5683 | 16.348 | [6 empty] | 141.9269 | 254.7219 | 137.35 | [5 empty] | -60.7337 | 49.617 | 4798.5276 | [5 empty] | 141.7032 | 254.5189 | 137.2051 | [7 empty] | -60.7983 | 49.624 | 0.065 | 4799.0187 | 0.0255 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -102.4764 | -2.7862 | 52.7949 | 11332.5333 | 16.2654 | [6 empty] | 156.9331 | 260.7261 | 216.3598 | [5 empty] | -58.3314 | 26.171 | 6115.0211 | [5 empty] | 156.7113 | 260.4898 | 218.0304 | [7 empty] | -58.5108 | 25.6369 | 0.5634 | 6158.9056 | 0.202 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -96.2289 | -34.4537 | 47.4227 | 28177.0837 | 12.9311 | [6 empty] | 186.0293 | 272.368 | 369.5555 | [5 empty] | -54.5915 | -11.7548 | 10697.1661 | [5 empty] | 185.8539 | 272.2233 | 367.9333 | [7 empty] | -54.5292 | -11.4136 | 0.3469 | 10618.3902 | 0.133 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -90.5102 | -64.8764 | 40.8839 | 2.1955e+18 | 15.7229 | [6 empty] | 241.8264 | 294.6933 | 663.3345 | [5 empty] | -49.6434 | -66.0555 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 241.5858 | 294.8477 | 660.7108 | [7 empty] | -49.671 | -65.542 | 0.5142 | 2.1955e+18 | 0.1404 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -141.2164 | 123.3748 | 60.8539 | 3908.4297 | 9.7845 | [6 empty] | 235.3888 | 469.2073 | 83.7564 | [5 empty] | -82.9407 | 105.8497 | 3686.1956 | [5 empty] | 236.9043 | 469.7317 | 83.976 | [7 empty] | -82.2491 | 105.7576 | 0.6977 | 3681.7145 | 0.1416 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -139.4831 | 115.243 | 58.1043 | 4070.5276 | 10.1881 | [6 empty] | 237.3856 | 470.0063 | 94.2699 | [5 empty] | -82.6507 | 103.1521 | 3741.8913 | [5 empty] | 239.3984 | 470.6308 | 93.3234 | [7 empty] | -81.6418 | 103.3339 | 1.0252 | 3728.2448 | 0.2665 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -136.207 | 99.8569 | 54.0051 | 4424.7781 | 11.1101 | [6 empty] | 240.4815 | 471.245 | 110.5702 | [5 empty] | -82.2083 | 99.0275 | 3830.6178 | [5 empty] | 242.609 | 472.5494 | 109.5349 | [7 empty] | -81.3761 | 99.3478 | 0.8917 | 3815.9886 | 0.2567 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -131.7255 | 78.5595 | 52.2634 | 5048.4368 | 12.5698 | [6 empty] | 244.8197 | 472.9808 | 133.4113 | [5 empty] | -81.6024 | 93.3628 | 3959.9992 | [5 empty] | 246.7636 | 473.9433 | 132.504 | [7 empty] | -80.7743 | 93.6075 | 0.8635 | 3945.9556 | 0.2341 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -126.3735 | 52.944 | 55.1047 | 6096.9235 | 14.185 | [6 empty] | 252.5681 | 476.0811 | 174.2081 | [5 empty] | -80.5596 | 83.5645 | 4206.6107 | [5 empty] | 255.7346 | 477.0583 | 172.6574 | [7 empty] | -79.0336 | 83.8732 | 1.5569 | 4180.9473 | 0.3977 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -120.3359 | 23.5813 | 59.2204 | 8019.1127 | 15.464 | [6 empty] | 267.5744 | 482.0853 | 253.2179 | [5 empty] | -78.6723 | 65.667 | 4746.2969 | [5 empty] | 269.721 | 482.4366 | 252.7658 | [7 empty] | -77.606 | 65.6828 | 1.0665 | 4731.0765 | 0.2514 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -114.168 | -6.8065 | 56.6093 | 12032.8224 | 14.5237 | [6 empty] | 296.6706 | 493.7272 | 406.4137 | [5 empty] | -75.4446 | 34.4865 | 6078.8996 | [5 empty] | 298.5226 | 494.7078 | 406.4641 | [7 empty] | -74.8276 | 34.5788 | 0.6239 | 6061.4368 | 0.1656 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -108.1808 | -37.0958 | 43.5997 | 26329.0446 | 8.4052 | [6 empty] | 352.4677 | 516.0525 | 700.1927 | [5 empty] | -70.4905 | -15.1783 | 10697.1661 | [5 empty] | 355.0796 | 518.0012 | 699.0037 | [7 empty] | -69.8361 | -14.6605 | 0.8345 | 10559.9852 | 0.2163 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.0863 | -7.3038 | 4.1441 | 6.4036e+17 | 6.5346 | [6 empty] | 3.5596 | 1.7101 | 5.8174 | [5 empty] | 3.2882 | -4.2468 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 3.6972 | 2.0615 | 6.3219 | [7 empty] | 2.8873 | -4.5133 | 0.4814 | 6.4036e+17 | 1.1317 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 3.1398 | -22.4883 | 12.499 | 2.9273e+18 | 8.1543 | [6 empty] | 5.5564 | 2.5091 | 16.3309 | [5 empty] | 1.9458 | -10.0465 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.7352 | 2.8925 | 15.6967 | [7 empty] | 2.1053 | -10.2544 | 0.262 | 2.9273e+18 | 0.9518 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 0.781 | -44.0236 | 26.4847 | 2.9273e+18 | 9.0632 | [6 empty] | 8.6523 | 3.7478 | 32.6312 | [5 empty] | 0.9952 | -17.5397 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.7012 | 4.0794 | 31.6504 | [7 empty] | 0.9738 | -17.9595 | 0.4203 | 2.9273e+18 | 0.8142 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -1.1597 | -66.5114 | 39.0379 | 4.391e+18 | 10.2686 | [6 empty] | 12.9905 | 5.4836 | 55.4723 | [5 empty] | 0.0756 | -27.493 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.1116 | 5.8127 | 54.8244 | [7 empty] | 0.0274 | -28.209 | 0.7176 | 2.9273e+18 | 0.6237 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -2.7816 | -87.9894 | 44.9297 | 2.9273e+18 | 10.5703 | [6 empty] | 20.739 | 8.5839 | 96.2691 | [5 empty] | -1.2609 | -43.0855 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.7381 | 8.8784 | 94.961 | [7 empty] | -1.3287 | -43.3748 | 0.2972 | 4.391e+18 | 0.4732 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -4.3324 | -109.0662 | 44.1803 | 2.9273e+18 | 9.7369 | [6 empty] | 35.7452 | 14.5881 | 175.2789 | [5 empty] | -3.1569 | -64.9015 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.7404 | 14.8538 | 172.9596 | [7 empty] | -3.0462 | -64.8561 | 0.1197 | 2.9273e+18 | 0.2821 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -5.6729 | -128.8332 | 34.9727 | 2.9273e+18 | 7.5267 | [6 empty] | 64.8415 | 26.23 | 328.4747 | [5 empty] | -5.5914 | -93.8606 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.3259 | 26.5264 | 329.4243 | [7 empty] | -5.5113 | -94.153 | 0.3031 | 2.9273e+18 | 0.11 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -6.9621 | -147.4702 | 16.7422 | 4.391e+18 | 4.1947 | [6 empty] | 120.6385 | 48.5553 | 622.2537 | [5 empty] | -8.5613 | -130.8046 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.4596 | 48.8688 | 614.2254 | [7 empty] | -8.1519 | -130.2781 | 0.667 | 4.391e+18 | 0.2044 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 0.7694 | 10.259 | 1.8292 | 3036.1671 | 2.1581 | [6 empty] | 4.624 | 5.573 | 0.8311 | [5 empty] | 0.6075 | 8.4371 | 1869.6366 | [5 empty] | 4.7025 | 5.6198 | 1.7212 | [7 empty] | 0.1957 | 6.9181 | 1.5738 | 3348.2442 | 1.2509 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -1.1221 | -26.0717 | 15.4495 | 4.391e+18 | 8.5942 | [6 empty] | 7.7037 | 6.8052 | 17.0463 | [5 empty] | -0.7651 | -10.6263 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.7097 | 6.7984 | 16.909 | [7 empty] | -0.6733 | -10.5172 | 0.1426 | 2.9273e+18 | 0.1445 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -2.7085 | -49.7456 | 27.9934 | 2.9273e+18 | 10.183 | [6 empty] | 10.7996 | 8.0439 | 33.3465 | [5 empty] | -1.5679 | -21.7754 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.7197 | 8.0613 | 33.0594 | [7 empty] | -1.6876 | -21.5903 | 0.2204 | 2.9273e+18 | 0.2273 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -3.9828 | -71.5542 | 38.604 | 2.9273e+18 | 11.3796 | [6 empty] | 15.1378 | 9.7797 | 56.1876 | [5 empty] | -2.375 | -32.9837 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.1978 | 9.7916 | 56.5221 | [7 empty] | -2.3711 | -33.1243 | 0.1407 | 4.391e+18 | 0.0661 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -5.0826 | -92.0582 | 44.3785 | 4.391e+18 | 11.2449 | [6 empty] | 22.8863 | 12.88 | 96.9845 | [5 empty] | -3.4354 | -47.7103 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.7511 | 12.8152 | 96.4422 | [7 empty] | -3.4422 | -47.5299 | 0.1805 | 4.391e+18 | 0.0516 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -6.248 | -112.3265 | 44.1203 | 2.9273e+18 | 10.0648 | [6 empty] | 37.8925 | 18.8842 | 175.9943 | [5 empty] | -4.9127 | -68.2264 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.6222 | 18.8963 | 173.289 | [7 empty] | -4.7986 | -67.7232 | 0.516 | 4.391e+18 | 0.1797 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -7.3114 | -131.4878 | 35.5398 | 4.391e+18 | 7.6647 | [6 empty] | 66.9888 | 30.5261 | 329.19 | [5 empty] | -6.9089 | -95.9502 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.4472 | 30.789 | 328.7715 | [7 empty] | -6.6579 | -95.9976 | 0.2555 | 2.9273e+18 | 0.1419 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -8.4129 | -149.6565 | 17.6998 | 4.391e+18 | 4.0948 | [6 empty] | 122.7858 | 52.8514 | 622.969 | [5 empty] | -9.504 | -131.9904 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 122.89 | 53.2301 | 617.5743 | [7 empty] | -9.1761 | -131.6206 | 0.4943 | 2.9273e+18 | 0.174 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -25.0896 | 30.0299 | 20.4531 | 3640.1995 | 10.0832 | [6 empty] | 8.5836 | 13.4948 | 2.1502 | [5 empty] | -8.1977 | 18.4975 | 3366.8253 | [5 empty] | 8.908 | 13.4208 | 2.7857 | [7 empty] | -7.1188 | 17.2202 | 1.672 | 3441.1382 | 1.1001 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -24.0636 | 19.5182 | 18.5095 | 4642.4026 | 10.8357 | [6 empty] | 9.6665 | 13.9281 | 7.8518 | [5 empty] | -7.9968 | 10.3281 | 4564.1331 | [5 empty] | 9.8609 | 13.9282 | 8.281 | [7 empty] | -7.5315 | 9.6678 | 0.8077 | 4655.0956 | 0.7155 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -20.457 | -8.2213 | 14.2945 | 14963.3628 | 9.9744 | [6 empty] | 11.6633 | 14.727 | 18.3653 | [5 empty] | -7.7525 | -1.6693 | 8514.6426 | [5 empty] | 11.886 | 14.7448 | 18.2619 | [7 empty] | -7.1067 | -1.6122 | 0.6484 | 8348.586 | 0.7638 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -17.3658 | -41.256 | 27.6242 | 4.391e+18 | 9.815 | [6 empty] | 14.7592 | 15.9658 | 34.6656 | [5 empty] | -7.5667 | -15.4283 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 15.0841 | 16.1036 | 33.8209 | [7 empty] | -6.7569 | -14.678 | 1.104 | 77793.8425 | 0.9017 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -15.225 | -69.8331 | 41.2444 | 2.9273e+18 | 10.7336 | [6 empty] | 19.0974 | 17.7015 | 57.5067 | [5 empty] | -7.5079 | -29.3171 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.452 | 17.8461 | 58.2773 | [7 empty] | -7.2211 | -29.6685 | 0.4537 | 4.391e+18 | 0.379 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -14.0129 | -93.7855 | 47.5869 | 4.391e+18 | 11.4379 | [6 empty] | 26.8459 | 20.8018 | 98.3035 | [5 empty] | -7.6483 | -46.6262 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.9257 | 20.9788 | 97.8705 | [7 empty] | -7.6542 | -46.3615 | 0.2647 | 4.391e+18 | 0.1367 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -13.5374 | -115.6242 | 47.0054 | 2.9273e+18 | 10.6709 | [6 empty] | 41.8521 | 26.8061 | 177.3133 | [5 empty] | -8.1852 | -68.9245 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.008 | 27.0401 | 176.9306 | [7 empty] | -8.1634 | -68.7832 | 0.1429 | 4.391e+18 | 0.1217 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -13.4462 | -135.2902 | 38.2536 | 4.391e+18 | 8.3857 | [6 empty] | 70.9483 | 38.448 | 330.5091 | [5 empty] | -9.3302 | -97.2588 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.2751 | 38.6804 | 330.7387 | [7 empty] | -9.2376 | -97.2987 | 0.1009 | 4.391e+18 | 0.0807 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -13.7797 | -153.4667 | 20.488 | 2.9273e+18 | 4.3864 | [6 empty] | 126.7454 | 60.7733 | 624.2881 | [5 empty] | -11.2318 | -133.1377 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 127.4682 | 61.5413 | 624.12 | [7 empty] | -11.1612 | -133.1723 | 0.0786 | 4.391e+18 | 0.2044 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -48.9455 | 48.6919 | 38.0926 | 3766.5156 | 14.6802 | [6 empty] | 14.7225 | 25.7769 | 4.1952 | [5 empty] | -16.9357 | 28.042 | 3506.1097 | [5 empty] | 15.0436 | 25.8358 | 4.8735 | [7 empty] | -16.3548 | 27.1376 | 1.0749 | 3554.6527 | 0.6126 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -48.0185 | 41.344 | 37.3166 | 4163.6364 | 15.2007 | [6 empty] | 15.8054 | 26.2101 | 9.8968 | [5 empty] | -16.5195 | 21.3354 | 4088.5028 | [5 empty] | 16.0616 | 26.2464 | 9.9256 | [7 empty] | -15.9039 | 21.2465 | 0.622 | 4070.9616 | 0.3659 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -43.8748 | 18.3838 | 29.0813 | 6148.2021 | 14.8673 | [6 empty] | 17.8022 | 27.0091 | 20.4104 | [5 empty] | -15.8763 | 10.5221 | 5526.4541 | [5 empty] | 18.0137 | 27.0998 | 20.3147 | [7 empty] | -15.4818 | 10.6522 | 0.4155 | 5479.1661 | 0.2989 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -38.6429 | -15.4506 | 26.4999 | 22125.9395 | 14.3484 | [6 empty] | 20.8981 | 28.2478 | 36.7106 | [5 empty] | -15.1161 | -3.2548 | 9438.8457 | [5 empty] | 21.1753 | 28.358 | 36.0932 | [7 empty] | -14.513 | -2.7079 | 0.8142 | 9073.5511 | 0.4973 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -33.5996 | -49.7188 | 36.733 | 4.391e+18 | 14.1263 | [6 empty] | 25.2363 | 29.9836 | 59.5517 | [5 empty] | -14.3743 | -18.4186 | 49325.8948 | [5 empty] | 25.6123 | 30.1711 | 59.4331 | [7 empty] | -13.8828 | -18.2186 | 0.5306 | 42508.2557 | 0.4383 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -29.5886 | -80.0032 | 44.6093 | 4.391e+18 | 14.4139 | [6 empty] | 32.9848 | 33.0839 | 100.3486 | [5 empty] | -13.5918 | -38.3608 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.9762 | 33.1412 | 98.4705 | [7 empty] | -13.2969 | -37.4511 | 0.9563 | 4.391e+18 | 0.2677 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -26.6982 | -107.1679 | 45.1224 | 4.391e+18 | 14.1395 | [6 empty] | 47.991 | 39.0881 | 179.3584 | [5 empty] | -12.9902 | -64.1781 | 4.391e+18 | [5 empty] | 47.974 | 39.2529 | 177.2183 | [7 empty] | -12.8283 | -63.4434 | 0.7523 | 4.391e+18 | 0.1804 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -24.7195 | -130.5147 | 36.9292 | 2.9273e+18 | 12.4345 | [6 empty] | 77.0873 | 50.73 | 332.5541 | [5 empty] | -12.9718 | -95.5038 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 76.9473 | 50.8642 | 328.5853 | [7 empty] | -12.7204 | -94.7454 | 0.7991 | 2.9273e+18 | 0.1802 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -23.7011 | -151.0264 | 20.5447 | 2.9273e+18 | 9.5093 | [6 empty] | 132.8843 | 73.0553 | 626.3331 | [5 empty] | -13.8643 | -132.9897 | 4.391e+18 | [5 empty] | 133.1127 | 73.8865 | 622.3524 | [7 empty] | -13.8063 | -132.4681 | 0.5248 | 2.9273e+18 | 0.2566 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -69.8789 | 65.8165 | 53.2577 | 3810.0948 | 19.1065 | [6 empty] | 23.3248 | 42.9874 | 7.0609 | [5 empty] | -24.9965 | 37.1467 | 3566.557 | [5 empty] | 23.4879 | 42.7043 | 7.4231 | [7 empty] | -24.2979 | 36.5193 | 0.9389 | 3578.0877 | 0.3838 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -69.1756 | 60.4723 | 53.0688 | 4018.7159 | 19.5301 | [6 empty] | 24.4077 | 43.4207 | 12.7625 | [5 empty] | -24.5659 | 31.7275 | 3904.6158 | [5 empty] | 24.2451 | 43.0162 | 12.8705 | [7 empty] | -24.3607 | 31.3469 | 0.4323 | 3917.931 | 0.2046 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -65.628 | 42.4671 | 46.2824 | 4896.3956 | 19.5677 | [6 empty] | 26.4045 | 44.2196 | 23.2761 | [5 empty] | -23.851 | 22.5486 | 4648.8971 | [5 empty] | 26.4858 | 44.2083 | 23.1331 | [7 empty] | -23.6354 | 22.6361 | 0.2327 | 4631.7107 | 0.1295 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -60.3179 | 12.6591 | 37.4976 | 7758.2409 | 19.4138 | [6 empty] | 29.5004 | 45.4584 | 39.5763 | [5 empty] | -22.9108 | 10.0553 | 6200.7468 | [5 empty] | 29.5097 | 45.48 | 39.3442 | [7 empty] | -22.8723 | 10.243 | 0.1916 | 6167.6742 | 0.1069 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -54.293 | -21.5585 | 36.5524 | 26362.2881 | 19.1776 | [6 empty] | 33.8386 | 47.1941 | 62.4174 | [5 empty] | -21.8573 | -4.7064 | 9906.7474 | [5 empty] | 33.7002 | 47.2465 | 63.0422 | [7 empty] | -22.2842 | -5.0159 | 0.5274 | 10098.181 | 0.2561 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -48.6438 | -54.9354 | 40.6883 | 4.391e+18 | 18.9782 | [6 empty] | 41.587 | 50.2944 | 103.2143 | [5 empty] | -20.5 | -25.5506 | 126985.0468 | [5 empty] | 41.5066 | 50.6215 | 101.3239 | [7 empty] | -20.6421 | -24.3395 | 1.2195 | 64755.9215 | 0.6967 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -43.8086 | -86.6332 | 40.8779 | 4.391e+18 | 20.5735 | [6 empty] | 56.5933 | 56.2987 | 182.2241 | [5 empty] | -18.96 | -54.1747 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.3216 | 56.3371 | 177.0828 | [7 empty] | -18.5584 | -52.3923 | 1.8271 | 4.391e+18 | 0.3041 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -39.9851 | -114.4171 | 33.4297 | 4.391e+18 | 20.3932 | [6 empty] | 85.6895 | 67.9405 | 335.4198 | [5 empty] | -17.7406 | -89.4626 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.4684 | 68.2882 | 330.2471 | [7 empty] | -17.5866 | -88.2031 | 1.2689 | 4.391e+18 | 0.2303 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -37.4089 | -138.5425 | 21.6154 | 2.9273e+18 | 18.2363 | [6 empty] | 141.4866 | 90.2659 | 629.1988 | [5 empty] | -17.4247 | -130.305 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.2174 | 91.2656 | 626.6151 | [7 empty] | -17.2433 | -129.7609 | 0.5735 | 2.9273e+18 | 0.2413 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -89.046 | 81.9325 | 63.7587 | 3829.6329 | 22.4345 | [6 empty] | 38.6894 | 73.7274 | 12.1794 | [5 empty] | -34.7297 | 48.5422 | 3604.1238 | [5 empty] | 38.534 | 73.0125 | 12.689 | [7 empty] | -34.3056 | 47.8 | 0.8548 | 3621.8511 | 0.3631 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -88.4619 | 77.814 | 63.6154 | 3956.5547 | 22.6952 | [6 empty] | 39.7723 | 74.1606 | 17.881 | [5 empty] | -34.3504 | 44.3644 | 3797.2958 | [5 empty] | 39.1975 | 73.3107 | 17.8856 | [7 empty] | -34.4025 | 44.0038 | 0.3644 | 3809.0687 | 0.2446 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -85.5146 | 63.5013 | 58.184 | 4452.2134 | 22.7867 | [6 empty] | 41.7691 | 74.9596 | 28.3945 | [5 empty] | -33.6926 | 37.0463 | 4192.5535 | [5 empty] | 41.5768 | 74.2754 | 28.1764 | [7 empty] | -33.2486 | 36.8175 | 0.4995 | 4188.8933 | 0.2146 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -80.7385 | 38.3122 | 49.3832 | 5763.1517 | 22.8528 | [6 empty] | 44.865 | 76.1983 | 44.6948 | [5 empty] | -32.7681 | 26.5844 | 4920.0744 | [5 empty] | 44.5314 | 75.6425 | 45.495 | [7 empty] | -32.8501 | 25.7944 | 0.7943 | 4985.3001 | 0.3792 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -74.788 | 6.9667 | 43.6365 | 9129.6921 | 22.9696 | [6 empty] | 49.2032 | 77.9341 | 67.5359 | [5 empty] | -31.6378 | 13.4632 | 6236.7424 | [5 empty] | 49.1183 | 77.6314 | 66.6438 | [7 empty] | -31.3276 | 13.7707 | 0.4367 | 6182.6076 | 0.2169 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -68.6057 | -26.0957 | 43.3182 | 26845.2495 | 22.3782 | [6 empty] | 56.9517 | 81.0344 | 108.3327 | [5 empty] | -29.9942 | -6.4585 | 10222.0639 | [5 empty] | 56.8158 | 80.9066 | 106.5277 | [7 empty] | -29.7945 | -5.6824 | 0.8014 | 9945.0645 | 0.3867 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -62.7254 | -59.5844 | 42.0589 | 4.391e+18 | 21.9018 | [6 empty] | 71.9579 | 87.0386 | 187.3425 | [5 empty] | -27.7411 | -36.2381 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 71.8374 | 86.8714 | 183.5909 | [7 empty] | -27.257 | -35.0114 | 1.3188 | 1.0978e+18 | 0.3429 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -57.6011 | -90.3547 | 35.5399 | 4.391e+18 | 23.8297 | [6 empty] | 101.0542 | 98.6805 | 340.5383 | [5 empty] | -25.2678 | -75.6021 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.264 | 99.0375 | 338.5933 | [7 empty] | -25.1073 | -74.9691 | 0.653 | 4.391e+18 | 0.1174 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -53.6251 | -117.7988 | 30.5448 | 4.391e+18 | 23.8884 | [6 empty] | 156.8512 | 121.0058 | 634.3173 | [5 empty] | -23.3602 | -121.9248 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.9461 | 121.8153 | 627.9655 | [7 empty] | -23.1785 | -120.7303 | 1.2082 | 4.391e+18 | 0.2251 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -106.9499 | 97.2357 | 68.5962 | 3839.8857 | 19.0842 | [6 empty] | 68.4456 | 133.2604 | 22.0921 | [5 empty] | -47.1723 | 63.5892 | 3627.5363 | [5 empty] | 67.7798 | 132.1169 | 22.5022 | [7 empty] | -47.1663 | 63.042 | 0.5472 | 3641.2004 | 0.294 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -106.4126 | 93.9039 | 68.2523 | 3924.4648 | 19.1993 | [6 empty] | 69.5285 | 133.6937 | 27.7937 | [5 empty] | -46.8725 | 60.537 | 3733.0811 | [5 empty] | 69.31 | 132.7809 | 27.8389 | [7 empty] | -46.4482 | 60.1874 | 0.5498 | 3734.3178 | 0.1965 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -103.9285 | 82.2509 | 63.6823 | 4242.3745 | 19.2539 | [6 empty] | 71.5253 | 134.4926 | 38.3073 | [5 empty] | -46.3382 | 55.0702 | 3939.2296 | [5 empty] | 71.378 | 133.6089 | 37.7952 | [7 empty] | -45.7863 | 54.9906 | 0.5576 | 3928.1744 | 0.2277 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -99.7694 | 61.046 | 56.0094 | 5005.1387 | 19.4173 | [6 empty] | 74.6212 | 135.7313 | 54.6075 | [5 empty] | -45.5543 | 46.9827 | 4290.9439 | [5 empty] | 74.7027 | 135.3096 | 55.0898 | [7 empty] | -45.2051 | 46.5523 | 0.5543 | 4302.8862 | 0.1667 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -94.2778 | 33.2808 | 49.8353 | 6576.493 | 19.8245 | [6 empty] | 78.9594 | 137.4671 | 77.4486 | [5 empty] | -44.5385 | 36.3732 | 4857.2415 | [5 empty] | 78.6571 | 137.1284 | 77.1969 | [7 empty] | -44.6047 | 36.3783 | 0.0664 | 4857.3247 | 0.0611 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -88.1996 | 2.326 | 48.3251 | 10162.8605 | 19.9642 | [6 empty] | 86.7079 | 140.5674 | 118.2455 | [5 empty] | -42.9318 | 19.242 | 6132.5808 | [5 empty] | 86.2648 | 140.1544 | 118.2792 | [7 empty] | -43.1181 | 19.0882 | 0.2415 | 6153.4121 | 0.1204 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -81.9683 | -30.7428 | 47.0372 | 27598.6042 | 18.4199 | [6 empty] | 101.7141 | 146.5716 | 197.2553 | [5 empty] | -40.4146 | -8.7022 | 10429.1063 | [5 empty] | 101.5495 | 146.3419 | 196.2458 | [7 empty] | -40.3197 | -8.461 | 0.2592 | 10358.6504 | 0.1096 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -76.1511 | -62.5877 | 41.2119 | 2.1955e+18 | 18.7805 | [6 empty] | 130.8104 | 158.2135 | 350.451 | [5 empty] | -37.021 | -49.6551 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 130.607 | 158.3725 | 347.3041 | [7 empty] | -36.9844 | -48.7824 | 0.8735 | 2.1955e+18 | 0.2535 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -71.1706 | -92.0953 | 39.036 | 4.391e+18 | 23.2281 | [6 empty] | 186.6074 | 180.5388 | 644.23 | [5 empty] | -33.3962 | -101.9392 | 4.391e+18 | [5 empty] | 187.3308 | 181.4825 | 640.7153 | [7 empty] | -33.1133 | -101.0361 | 0.9464 | 4.391e+18 | 0.1713 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -123.6491 | 111.6604 | 67.2816 | 3845.7237 | 13.7485 | [6 empty] | 126.1413 | 248.6917 | 41.3124 | [5 empty] | -62.7953 | 82.9617 | 3640.977 | [5 empty] | 125.5145 | 248.0473 | 41.9687 | [7 empty] | -63.051 | 82.6244 | 0.4233 | 3651.83 | 0.1869 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -123.1374 | 108.8721 | 66.7452 | 3905.8697 | 13.8207 | [6 empty] | 127.2242 | 249.125 | 47.014 | [5 empty] | -62.5748 | 80.817 | 3697.1298 | [5 empty] | 127.1396 | 248.7196 | 46.4606 | [7 empty] | -62.3878 | 80.9247 | 0.2158 | 3690.7607 | 0.0992 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -121.0226 | 99.1653 | 62.9096 | 4127.4338 | 13.9895 | [6 empty] | 129.221 | 249.9239 | 57.5275 | [5 empty] | -62.1757 | 76.9244 | 3803.9071 | [5 empty] | 129.585 | 249.9685 | 57.4959 | [7 empty] | -61.8882 | 76.9039 | 0.2883 | 3800.6691 | 0.0755 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -117.4094 | 81.1047 | 56.7336 | 4631.7702 | 14.4832 | [6 empty] | 132.3169 | 251.1627 | 73.8278 | [5 empty] | -61.5751 | 71.0431 | 3978.1623 | [5 empty] | 132.2248 | 250.8899 | 73.6148 | [7 empty] | -61.4935 | 71.0523 | 0.0821 | 3976.0671 | 0.0352 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -112.4702 | 56.6989 | 52.0961 | 5570.5353 | 15.3993 | [6 empty] | 136.6551 | 252.8984 | 96.6689 | [5 empty] | -60.7689 | 63.1005 | 4241.3634 | [5 empty] | 136.5926 | 252.4231 | 95.8433 | [7 empty] | -60.5102 | 63.2496 | 0.2986 | 4230.8386 | 0.113 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -106.7663 | 28.4712 | 51.8902 | 7292.548 | 16.3789 | [6 empty] | 144.4036 | 255.9987 | 137.4657 | [5 empty] | -59.4236 | 49.7141 | 4772.3193 | [5 empty] | 143.8806 | 255.4626 | 136.5668 | [7 empty] | -59.4972 | 49.8906 | 0.1912 | 4764.5794 | 0.0721 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -100.5976 | -2.9466 | 52.4173 | 11210.6611 | 16.3488 | [6 empty] | 159.4098 | 262.003 | 216.4756 | [5 empty] | -57.1181 | 26.3299 | 6071.9598 | [5 empty] | 158.8535 | 261.4508 | 217.2085 | [7 empty] | -57.3226 | 25.9897 | 0.397 | 6101.6316 | 0.1507 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -94.5299 | -34.3949 | 46.9488 | 26978.2806 | 12.9014 | [6 empty] | 188.5061 | 273.6448 | 369.6713 | [5 empty] | -53.5276 | -11.5258 | 10551.8675 | [5 empty] | 189.4806 | 274.4281 | 366.8355 | [7 empty] | -53.0269 | -10.6666 | 0.9945 | 10326.0896 | 0.3316 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -88.9638 | -64.6659 | 40.2029 | 1.0978e+18 | 15.6224 | [6 empty] | 244.3031 | 295.9702 | 663.4503 | [5 empty] | -48.7764 | -65.7835 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 245.02 | 296.4091 | 659.1724 | [7 empty] | -48.2822 | -64.9463 | 0.9723 | 2.1955e+18 | 0.1711 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -139.6261 | 125.6383 | 60.3744 | 3848.4262 | 9.5178 | [6 empty] | 236.7826 | 470.0509 | 78.1705 | [5 empty] | -82.1016 | 107.308 | 3648.2796 | [5 empty] | 239.2326 | 470.8834 | 78.3732 | [7 empty] | -80.9699 | 107.1933 | 1.1374 | 3640.2346 | 0.237 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -139.1285 | 123.247 | 59.7742 | 3893.0585 | 9.606 | [6 empty] | 237.8655 | 470.4842 | 83.8721 | [5 empty] | -81.9463 | 105.8357 | 3677.8736 | [5 empty] | 240.7009 | 471.4349 | 84.0174 | [7 empty] | -80.6314 | 105.7264 | 1.3194 | 3667.9247 | 0.28 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -137.275 | 115.0085 | 56.864 | 4055.2194 | 9.9958 | [6 empty] | 239.8623 | 471.2832 | 94.3857 | [5 empty] | -81.6626 | 103.1437 | 3733.337 | [5 empty] | 242.7384 | 472.1059 | 93.3341 | [7 empty] | -80.2176 | 103.3148 | 1.4551 | 3715.6802 | 0.3633 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -134.1342 | 99.5321 | 52.9068 | 4411.5687 | 10.9679 | [6 empty] | 242.9582 | 472.5219 | 110.6859 | [5 empty] | -81.2298 | 99.0276 | 3821.6817 | [5 empty] | 245.9493 | 474.0552 | 109.5156 | [7 empty] | -79.9749 | 99.3514 | 1.296 | 3802.7965 | 0.3507 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -129.7491 | 78.125 | 51.425 | 5037.5002 | 12.4923 | [6 empty] | 247.2964 | 474.2577 | 133.527 | [5 empty] | -80.6371 | 93.3741 | 3950.4826 | [5 empty] | 250.2032 | 475.4883 | 132.5887 | [7 empty] | -79.3537 | 93.5983 | 1.3028 | 3932.2529 | 0.3326 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -124.5095 | 52.6726 | 54.5116 | 6075.3188 | 14.1408 | [6 empty] | 255.0449 | 477.358 | 174.3239 | [5 empty] | -79.6168 | 83.5944 | 4195.9154 | [5 empty] | 257.363 | 477.7946 | 172.3187 | [7 empty] | -78.3566 | 83.9698 | 1.3149 | 4171.0653 | 0.3497 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -118.6124 | 23.402 | 58.8181 | 7976.6138 | 15.4765 | [6 empty] | 270.0511 | 483.3622 | 253.3337 | [5 empty] | -77.7701 | 65.7278 | 4732.7168 | [5 empty] | 271.7088 | 484.1859 | 252.8702 | [7 empty] | -77.128 | 65.8808 | 0.6601 | 4719.1975 | 0.1753 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -112.6019 | -6.7979 | 56.1824 | 11895.4396 | 14.5706 | [6 empty] | 299.1474 | 495.0041 | 406.5294 | [5 empty] | -74.6112 | 34.5926 | 6056.3469 | [5 empty] | 300.2106 | 495.5071 | 406.412 | [7 empty] | -74.231 | 34.6605 | 0.3862 | 6045.021 | 0.1024 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -106.7467 | -36.8264 | 42.9341 | 25277.1104 | 8.3196 | [6 empty] | 354.9444 | 517.3294 | 700.3084 | [5 empty] | -69.7618 | -15.0214 | 10619.8053 | [5 empty] | 356.8051 | 518.7301 | 700.1295 | [7 empty] | -69.3328 | -14.7559 | 0.5045 | 10542.6737 | 0.1335 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 37.6009 | -4.9522 | 24.8939 | 2244.3827 | 7.9157 | [6 empty] | 8.1266 | 4.0646 | 6.0308 | [5 empty] | 12.746 | -3.5584 | 5315.2619 | [5 empty] | 8.2303 | 4.3907 | 6.4841 | [7 empty] | 12.1247 | -3.6182 | 0.6241 | 5690.2803 | 0.8174 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.164 | -28.0409 | 22.4688 | 7.3183e+17 | 8.1481 | [6 empty] | 10.1234 | 4.8636 | 16.5444 | [5 empty] | 9.3516 | -12.0779 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 10.3769 | 5.2699 | 16.8437 | [7 empty] | 9.3253 | -12.2322 | 0.1566 | 6.4036e+17 | 0.7037 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 14.8373 | -51.9204 | 31.3074 | 2.9273e+18 | 9.7455 | [6 empty] | 13.2193 | 6.1023 | 32.8446 | [5 empty] | 6.8057 | -21.6607 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.4005 | 6.4537 | 33.1637 | [7 empty] | 6.66 | -22.0593 | 0.4243 | 2.9273e+18 | 0.6113 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 8.8306 | -73.5774 | 41.6195 | 2.9273e+18 | 11.1354 | [6 empty] | 17.5575 | 7.8381 | 55.6858 | [5 empty] | 4.734 | -32.1601 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.734 | 8.1647 | 56.0253 | [7 empty] | 4.5713 | -32.5738 | 0.4446 | 2.9273e+18 | 0.4551 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 5.0156 | -93.9188 | 47.3693 | 2.9273e+18 | 11.3896 | [6 empty] | 25.306 | 10.9384 | 96.4826 | [5 empty] | 2.4093 | -46.6212 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.2886 | 11.1903 | 95.2551 | [7 empty] | 2.4167 | -46.5454 | 0.0762 | 4.391e+18 | 0.3608 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 1.9211 | -113.9065 | 46.7122 | 2.9273e+18 | 10.5195 | [6 empty] | 40.3122 | 16.9426 | 175.4924 | [5 empty] | -0.3315 | -67.2487 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.3986 | 17.1836 | 174.3114 | [7 empty] | -0.2425 | -67.2182 | 0.0941 | 4.391e+18 | 0.1959 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -0.3729 | -132.6539 | 37.5175 | 2.9273e+18 | 8.2959 | [6 empty] | 69.4085 | 28.5845 | 328.6882 | [5 empty] | -3.474 | -95.2648 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.4757 | 28.6905 | 326.4528 | [7 empty] | -3.2157 | -95.0582 | 0.3308 | 2.9273e+18 | 0.124 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -2.3774 | -150.6384 | 19.6092 | 4.391e+18 | 4.8439 | [6 empty] | 125.2055 | 50.9098 | 622.4671 | [5 empty] | -7.0157 | -131.5857 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.7999 | 51.109 | 614.3365 | [7 empty] | -6.6559 | -130.9745 | 0.7093 | 4.391e+18 | 0.1821 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 33.9087 | 13.8221 | 22.7944 | 2244.3827 | 10.7543 | [6 empty] | 9.191 | 7.9274 | 1.0446 | [5 empty] | 11.3737 | 10.3931 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.3535 | 7.9293 | 1.8317 | [7 empty] | 11.3091 | 8.9794 | 1.4151 | 2244.3827 | 1.5858 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 29.1054 | 2.0913 | 19.6143 | 2587.8992 | 10.2667 | [6 empty] | 10.2739 | 8.3607 | 6.7462 | [5 empty] | 9.4912 | 2.0437 | 4195.3793 | [5 empty] | 10.3961 | 8.3603 | 7.057 | [7 empty] | 9.6862 | 1.5749 | 0.5077 | 4320.6786 | 0.7179 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 20.6613 | -23.686 | 19.8391 | 38414.2697 | 10.3982 | [6 empty] | 12.2707 | 9.1597 | 17.2597 | [5 empty] | 7.116 | -9.1906 | 13006.236 | [5 empty] | 12.3529 | 9.2234 | 17.4582 | [7 empty] | 7.1012 | -9.3132 | 0.1235 | 13188.4301 | 0.0811 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 12.0344 | -51.1213 | 30.72 | 2.9273e+18 | 11.4606 | [6 empty] | 15.3666 | 10.3984 | 33.56 | [5 empty] | 4.8108 | -21.2627 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.2791 | 10.3561 | 33.766 | [7 empty] | 4.5918 | -21.4148 | 0.2667 | 2.9273e+18 | 0.1762 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 6.6287 | -74.6013 | 41.5529 | 4.391e+18 | 12.3156 | [6 empty] | 19.7048 | 12.1342 | 56.4011 | [5 empty] | 2.803 | -33.2248 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.0484 | 12.336 | 55.3516 | [7 empty] | 3.5261 | -32.6965 | 0.8955 | 2.9273e+18 | 0.5432 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 3.1491 | -95.4904 | 47.0749 | 2.9273e+18 | 12.0568 | [6 empty] | 27.4533 | 15.2345 | 97.1979 | [5 empty] | 0.6076 | -48.4842 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.4629 | 15.3096 | 96.754 | [7 empty] | 0.6412 | -48.3427 | 0.1454 | 2.9273e+18 | 0.0974 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 0.3037 | -115.6466 | 46.5279 | 2.9273e+18 | 10.8522 | [6 empty] | 42.4595 | 21.2387 | 176.2077 | [5 empty] | -1.8861 | -69.1703 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.3418 | 21.2517 | 174.6913 | [7 empty] | -1.7688 | -68.8629 | 0.329 | 4.391e+18 | 0.1061 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -1.7948 | -134.3157 | 37.6767 | 2.9273e+18 | 8.4563 | [6 empty] | 71.5558 | 32.8806 | 329.4035 | [5 empty] | -4.7038 | -96.7515 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.7114 | 32.985 | 330.1792 | [7 empty] | -4.7395 | -96.8773 | 0.1307 | 2.9273e+18 | 0.0409 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -3.6645 | -152.1827 | 20.0996 | 2.9273e+18 | 4.8424 | [6 empty] | 127.3528 | 55.2059 | 623.1825 | [5 empty] | -7.925 | -132.5398 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.7277 | 55.4211 | 613.327 | [7 empty] | -7.5569 | -131.7073 | 0.9103 | 2.9273e+18 | 0.2148 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 2.8499 | 30.4577 | 11.2809 | 1914.289 | 8.2131 | [6 empty] | 13.1505 | 15.8493 | 2.3636 | [5 empty] | 1.3877 | 19.2719 | 1869.6366 | [5 empty] | 12.9637 | 15.7091 | 3.0636 | [7 empty] | 0.7562 | 18.1453 | 1.2916 | 3054.7236 | 0.9234 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 1.7465 | 20.7504 | 9.1945 | 3545.8781 | 7.6612 | [6 empty] | 14.2334 | 16.2826 | 8.0652 | [5 empty] | 0.8353 | 11.6011 | 3878.0389 | [5 empty] | 13.9474 | 16.0792 | 8.4577 | [7 empty] | 0.2466 | 10.9257 | 0.896 | 4004.6074 | 0.82 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -1.7528 | -38.6198 | 24.9125 | 2.9273e+18 | 11.7109 | [6 empty] | 19.3262 | 18.3202 | 34.879 | [5 empty] | -0.9878 | -13.719 | 19287.9968 | [5 empty] | 19.3639 | 18.3954 | 34.2363 | [7 empty] | -0.8024 | -13.1296 | 0.6179 | 17488.4623 | 0.3607 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -3.6481 | -68.2936 | 40.4481 | 4.391e+18 | 12.6991 | [6 empty] | 23.6643 | 20.056 | 57.7201 | [5 empty] | -2.0074 | -27.8788 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.7238 | 20.087 | 58.8417 | [7 empty] | -2.2733 | -28.4999 | 0.6756 | 4.391e+18 | 0.3156 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -5.0071 | -93.3696 | 47.6898 | 2.9273e+18 | 12.639 | [6 empty] | 31.4128 | 23.1563 | 98.517 | [5 empty] | -3.2914 | -45.7107 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.2263 | 23.1382 | 96.3607 | [7 empty] | -3.056 | -44.8404 | 0.9016 | 4.391e+18 | 0.3044 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -6.4098 | -116.0009 | 47.4153 | 2.9273e+18 | 11.5252 | [6 empty] | 46.4191 | 29.1605 | 177.5268 | [5 empty] | -4.9402 | -68.6084 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.304 | 29.2355 | 174.4736 | [7 empty] | -4.6136 | -67.8037 | 0.8684 | 4.391e+18 | 0.2625 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -7.5264 | -135.9076 | 38.5665 | 4.391e+18 | 9.1535 | [6 empty] | 75.5153 | 40.8024 | 330.7225 | [5 empty] | -7.0093 | -97.3446 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.5971 | 40.8727 | 329.8118 | [7 empty] | -6.8727 | -97.2021 | 0.1974 | 4.391e+18 | 0.0696 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -8.7512 | -154.3133 | 20.9739 | 2.9273e+18 | 5.2252 | [6 empty] | 131.3124 | 63.1277 | 624.5015 | [5 empty] | -9.6024 | -133.3566 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.3382 | 63.6084 | 621.3287 | [7 empty] | -9.5534 | -133.0559 | 0.3047 | 4.391e+18 | 0.1688 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -27.8178 | 48.3651 | 27.4775 | 3367.0103 | 13.2893 | [6 empty] | 19.2895 | 28.1313 | 4.4087 | [5 empty] | -8.9748 | 28.3661 | 3257.8007 | [5 empty] | 19.5284 | 28.0977 | 4.8075 | [7 empty] | -8.4088 | 27.7708 | 0.8215 | 3276.5893 | 0.4453 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -27.8113 | 41.1903 | 26.925 | 3719.309 | 13.7873 | [6 empty] | 20.3724 | 28.5646 | 10.1103 | [5 empty] | -8.9559 | 21.9698 | 3770.983 | [5 empty] | 20.4021 | 28.4496 | 10.249 | [7 empty] | -8.7093 | 21.6863 | 0.3758 | 3782.4857 | 0.2141 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -25.6893 | 19.1899 | 18.4131 | 5289.4703 | 13.6764 | [6 empty] | 22.3692 | 29.3636 | 20.6238 | [5 empty] | -8.9385 | 11.5443 | 4983.6143 | [5 empty] | 22.258 | 29.2666 | 20.6903 | [7 empty] | -9.0546 | 11.4082 | 0.179 | 5007.949 | 0.1318 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -23.9056 | -13.8986 | 19.1611 | 13167.1727 | 13.8776 | [6 empty] | 25.4651 | 30.6023 | 36.9241 | [5 empty] | -8.9454 | -1.9262 | 7910.9917 | [5 empty] | 25.4223 | 30.5239 | 37.1941 | [7 empty] | -8.9899 | -2.214 | 0.2913 | 8014.8075 | 0.2211 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -21.906 | -47.8776 | 33.497 | 4.391e+18 | 14.4015 | [6 empty] | 29.8032 | 32.3381 | 59.7652 | [5 empty] | -9.0009 | -16.9663 | 20974.8818 | [5 empty] | 30.1367 | 32.6509 | 59.1659 | [7 empty] | -8.6595 | -16.3265 | 0.7252 | 19004.9265 | 0.3489 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -20.1533 | -78.4088 | 42.8299 | 4.391e+18 | 14.7408 | [6 empty] | 37.5517 | 35.4384 | 100.562 | [5 empty] | -9.1741 | -37.01 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.3439 | 35.4015 | 97.465 | [7 empty] | -8.7894 | -35.5809 | 1.48 | 4.391e+18 | 0.456 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -19.1108 | -106.0629 | 43.8947 | 4.391e+18 | 14.1548 | [6 empty] | 52.558 | 41.4426 | 179.5719 | [5 empty] | -9.6185 | -63.2068 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.4636 | 41.7694 | 178.305 | [7 empty] | -9.8365 | -62.6053 | 0.6398 | 4.391e+18 | 0.2764 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -18.3996 | -129.6449 | 35.5006 | 4.391e+18 | 12.347 | [6 empty] | 81.6542 | 53.0845 | 332.7676 | [5 empty] | -10.549 | -95.0232 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 81.9941 | 53.5084 | 328.762 | [7 empty] | -10.0451 | -94.1607 | 0.999 | 4.391e+18 | 0.3021 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -18.372 | -150.4304 | 18.6248 | 4.391e+18 | 9.3756 | [6 empty] | 137.4513 | 75.4098 | 626.5466 | [5 empty] | -12.1787 | -132.8654 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.2246 | 76.258 | 625.407 | [7 empty] | -12.0192 | -132.6448 | 0.2722 | 2.9273e+18 | 0.2089 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -53.8086 | 65.3521 | 45.123 | 3582.9095 | 18.6198 | [6 empty] | 27.8917 | 45.3419 | 7.2744 | [5 empty] | -18.4781 | 37.2837 | 3412.0605 | [5 empty] | 28.5108 | 45.4303 | 7.6494 | [7 empty] | -17.3697 | 36.8031 | 1.2081 | 3408.2523 | 0.5014 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -53.5449 | 59.9726 | 45.0016 | 3782.8081 | 19.0639 | [6 empty] | 28.9746 | 45.7751 | 12.976 | [5 empty] | -18.2611 | 32.0407 | 3724.6246 | [5 empty] | 29.126 | 45.6809 | 13.2928 | [7 empty] | -17.8848 | 31.6367 | 0.5521 | 3737.6695 | 0.2414 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -50.8227 | 42.3291 | 38.115 | 4571.9875 | 19.0718 | [6 empty] | 30.9715 | 46.5741 | 23.4895 | [5 empty] | -17.9018 | 23.1206 | 4401.9168 | [5 empty] | 31.5642 | 46.958 | 23.7071 | [7 empty] | -17.3085 | 23.1044 | 0.5935 | 4387.007 | 0.3396 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -47.4652 | 13.043 | 30.109 | 7009.8586 | 19.1907 | [6 empty] | 34.0673 | 47.8128 | 39.7898 | [5 empty] | -17.4323 | 10.9025 | 5771.7241 | [5 empty] | 34.5069 | 48.2619 | 40.0572 | [7 empty] | -17.2677 | 11.0009 | 0.1918 | 5751.9724 | 0.1754 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -43.4102 | -20.6509 | 31.4864 | 17935.6449 | 19.3895 | [6 empty] | 38.4055 | 49.5486 | 62.6309 | [5 empty] | -16.9133 | -3.6418 | 8793.9019 | [5 empty] | 38.5943 | 49.8467 | 63.6152 | [7 empty] | -17.1626 | -4.0137 | 0.4477 | 8932.2646 | 0.2381 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -39.4513 | -53.7667 | 37.4512 | 4.391e+18 | 19.3196 | [6 empty] | 46.154 | 52.6489 | 103.4277 | [5 empty] | -16.2658 | -24.3555 | 36792.9455 | [5 empty] | 46.586 | 53.0728 | 101.7676 | [7 empty] | -15.7737 | -23.2641 | 1.1972 | 29349.0213 | 0.4304 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -36.1607 | -85.4539 | 38.367 | 4.391e+18 | 20.3386 | [6 empty] | 61.1602 | 58.6531 | 182.4376 | [5 empty] | -15.5991 | -53.0618 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.2392 | 58.8915 | 179.9219 | [7 empty] | -15.3286 | -52.0552 | 1.0423 | 4.391e+18 | 0.235 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -33.5059 | -113.14 | 30.5165 | 4.391e+18 | 19.4499 | [6 empty] | 90.2565 | 70.295 | 335.6333 | [5 empty] | -15.2651 | -88.6751 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.5678 | 70.9681 | 333.6728 | [7 empty] | -15.2185 | -87.9528 | 0.7238 | 2.9273e+18 | 0.215 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -31.894 | -137.3408 | 17.8271 | 4.391e+18 | 16.9495 | [6 empty] | 146.0536 | 92.6203 | 629.4123 | [5 empty] | -15.6918 | -129.9047 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.3866 | 93.4136 | 623.8188 | [7 empty] | -15.3951 | -129.0094 | 0.9432 | 2.9273e+18 | 0.2394 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -76.4354 | 81.4626 | 57.1905 | 3685.8575 | 22.1386 | [6 empty] | 43.2564 | 76.0818 | 12.3928 | [5 empty] | -29.6452 | 48.5775 | 3511.6304 | [5 empty] | 42.9295 | 75.2304 | 12.7485 | [7 empty] | -29.3184 | 47.925 | 0.7298 | 3525.2992 | 0.3323 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -76.0799 | 77.2529 | 57.0567 | 3811.8994 | 22.3918 | [6 empty] | 44.3393 | 76.5151 | 18.0944 | [5 empty] | -29.369 | 44.4878 | 3696.0037 | [5 empty] | 43.6345 | 75.5987 | 18.0997 | [7 empty] | -29.5317 | 44.1232 | 0.3992 | 3709.243 | 0.2743 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -73.4642 | 63.0425 | 51.4678 | 4280.1696 | 22.4424 | [6 empty] | 46.3361 | 77.3141 | 28.608 | [5 empty] | -28.8898 | 37.3119 | 4071.1338 | [5 empty] | 45.8807 | 76.4628 | 29.4516 | [7 empty] | -28.8604 | 36.3357 | 0.9767 | 4120.6964 | 0.4701 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -69.8192 | 38.0118 | 43.0289 | 5509.6533 | 22.5464 | [6 empty] | 49.432 | 78.5528 | 44.9083 | [5 empty] | -28.2159 | 27.0279 | 4755.3907 | [5 empty] | 48.9315 | 77.8955 | 45.5748 | [7 empty] | -28.4171 | 26.3015 | 0.7537 | 4814.3257 | 0.3839 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -65.1118 | 7.1147 | 38.3592 | 8476.1833 | 22.8368 | [6 empty] | 53.7702 | 80.2886 | 67.7494 | [5 empty] | -27.3918 | 14.0884 | 5973.0611 | [5 empty] | 53.6103 | 79.9438 | 66.7843 | [7 empty] | -27.1253 | 14.4189 | 0.4246 | 5921.9746 | 0.2224 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -60.0776 | -25.5805 | 39.3147 | 20668.0363 | 22.2844 | [6 empty] | 61.5187 | 83.3889 | 108.5462 | [5 empty] | -26.195 | -5.6404 | 9479.7092 | [5 empty] | 61.264 | 83.2201 | 106.684 | [7 empty] | -26.09 | -4.8531 | 0.7943 | 9251.8242 | 0.4198 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -55.3769 | -58.8648 | 38.7922 | 4.391e+18 | 21.7071 | [6 empty] | 76.5249 | 89.3931 | 187.556 | [5 empty] | -24.5641 | -35.2977 | 284070.8406 | [5 empty] | 75.984 | 88.8291 | 185.4538 | [7 empty] | -24.4349 | -34.8663 | 0.4503 | 190116.3513 | 0.1657 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -51.2273 | -89.2571 | 31.9076 | 4.391e+18 | 22.9972 | [6 empty] | 105.6212 | 101.035 | 340.7518 | [5 empty] | -22.8163 | -74.7346 | 4.391e+18 | [5 empty] | 105.0334 | 101.0327 | 338.7507 | [7 empty] | -23.1103 | -74.2194 | 0.5932 | 4.391e+18 | 0.2446 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -48.1065 | -116.5607 | 26.9333 | 4.391e+18 | 22.3268 | [6 empty] | 161.4182 | 123.3603 | 634.5307 | [5 empty] | -21.5969 | -121.3191 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.7202 | 124.3141 | 627.8752 | [7 empty] | -21.3179 | -120.0284 | 1.3205 | 4.391e+18 | 0.2572 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -96.7605 | 96.7939 | 62.8365 | 3742.0439 | 18.5951 | [6 empty] | 73.0126 | 135.6149 | 22.3056 | [5 empty] | -43.4222 | 63.5757 | 3575.4446 | [5 empty] | 72.78 | 134.7408 | 22.7198 | [7 empty] | -43.0811 | 63.0587 | 0.6195 | 3583.2811 | 0.2301 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -96.3467 | 93.3644 | 62.4835 | 3827.5131 | 18.7122 | [6 empty] | 74.0955 | 136.0481 | 28.0072 | [5 empty] | -43.1662 | 60.5618 | 3678.2704 | [5 empty] | 74.1407 | 135.3373 | 28.0919 | [7 empty] | -42.5753 | 60.2284 | 0.6785 | 3676.7358 | 0.2035 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -93.9701 | 81.691 | 57.719 | 4135.3308 | 18.7291 | [6 empty] | 76.0923 | 136.8471 | 38.5207 | [5 empty] | -42.7097 | 55.1607 | 3878.746 | [5 empty] | 75.8814 | 136.0658 | 39.3078 | [7 empty] | -42.4643 | 54.4779 | 0.7255 | 3898.1961 | 0.2697 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -90.5095 | 60.5172 | 50.2756 | 4874.9131 | 18.9383 | [6 empty] | 79.1882 | 138.0858 | 54.821 | [5 empty] | -42.0397 | 47.1636 | 4219.832 | [5 empty] | 79.4115 | 137.8289 | 55.1862 | [7 empty] | -41.6364 | 46.8422 | 0.5158 | 4225.7128 | 0.1459 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -85.8074 | 33.0108 | 44.7854 | 6359.1116 | 19.4726 | [6 empty] | 83.5264 | 139.8216 | 77.6621 | [5 empty] | -41.1711 | 36.6608 | 4766.7463 | [5 empty] | 83.4297 | 139.2063 | 77.2216 | [7 empty] | -40.7796 | 36.5946 | 0.3971 | 4759.0084 | 0.1599 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -80.4959 | 2.3349 | 44.2391 | 9607.7533 | 19.8507 | [6 empty] | 91.2749 | 142.9219 | 118.4589 | [5 empty] | -39.7962 | 19.6738 | 5987.8188 | [5 empty] | 91.8539 | 143.0781 | 116.5041 | [7 empty] | -39.0762 | 20.4587 | 1.0651 | 5893.9819 | 0.4508 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -75.1205 | -30.4823 | 43.6515 | 22924.4174 | 18.2682 | [6 empty] | 106.2811 | 148.9261 | 197.4688 | [5 empty] | -37.641 | -8.105 | 9979.5479 | [5 empty] | 106.3147 | 148.8125 | 197.0622 | [7 empty] | -37.4942 | -8.0298 | 0.165 | 9949.9302 | 0.0582 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -70.0707 | -61.8285 | 37.6041 | 2.1955e+18 | 18.3676 | [6 empty] | 135.3774 | 160.568 | 350.6645 | [5 empty] | -34.7388 | -48.9553 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 135.7278 | 161.0619 | 349.149 | [7 empty] | -34.5966 | -48.3741 | 0.5983 | 1.0978e+18 | 0.1493 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -65.7831 | -91.1155 | 35.6059 | 4.391e+18 | 22.2075 | [6 empty] | 191.1744 | 182.8933 | 644.4435 | [5 empty] | -31.6628 | -101.2933 | 4.391e+18 | [5 empty] | 191.406 | 183.8103 | 636.0666 | [7 empty] | -31.3003 | -99.5792 | 1.7521 | 4.391e+18 | 0.2088 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -115.1802 | 111.2846 | 61.9118 | 3774.669 | 13.1288 | [6 empty] | 130.7083 | 251.0462 | 41.5258 | [5 empty] | -60.1421 | 82.9318 | 3612.7643 | [5 empty] | 130.8447 | 250.6657 | 42.0248 | [7 empty] | -59.8672 | 82.6295 | 0.4086 | 3616.3006 | 0.0989 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -114.739 | 108.388 | 61.3518 | 3836.2663 | 13.1963 | [6 empty] | 131.7912 | 251.4794 | 47.2275 | [5 empty] | -59.9386 | 80.8022 | 3668.1319 | [5 empty] | 131.1024 | 250.7478 | 47.3589 | [7 empty] | -60.1496 | 80.6438 | 0.2638 | 3673.548 | 0.1154 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -112.6293 | 98.6097 | 57.3148 | 4053.7752 | 13.3189 | [6 empty] | 133.788 | 252.2784 | 57.741 | [5 empty] | -59.5702 | 76.9365 | 3773.3602 | [5 empty] | 133.5425 | 251.7072 | 58.3814 | [7 empty] | -59.5323 | 76.5787 | 0.3598 | 3781.8841 | 0.1273 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -109.4582 | 80.4716 | 51.3066 | 4551.4949 | 13.8518 | [6 empty] | 136.8839 | 253.5171 | 74.0413 | [5 empty] | -59.0158 | 71.0943 | 3944.944 | [5 empty] | 137.4885 | 253.7782 | 73.7202 | [7 empty] | -58.6235 | 71.2098 | 0.4089 | 3936.2518 | 0.1343 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -105.0457 | 56.2543 | 47.2874 | 5459.6646 | 14.8817 | [6 empty] | 141.2221 | 255.2529 | 96.8824 | [5 empty] | -58.2714 | 63.2017 | 4203.8077 | [5 empty] | 141.9138 | 255.3605 | 95.9557 | [7 empty] | -57.688 | 63.4693 | 0.6419 | 4185.3976 | 0.2174 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -99.8273 | 28.183 | 47.9897 | 7103.2266 | 16.0535 | [6 empty] | 148.9705 | 258.3532 | 137.6792 | [5 empty] | -57.0287 | 49.8922 | 4724.9932 | [5 empty] | 149.0087 | 257.9763 | 136.5354 | [7 empty] | -56.7175 | 50.1355 | 0.395 | 4707.7136 | 0.1418 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -94.3022 | -3.0112 | 49.3027 | 10723.204 | 16.2944 | [6 empty] | 163.9768 | 264.3574 | 216.689 | [5 empty] | -54.8982 | 26.6212 | 5994.7749 | [5 empty] | 163.9828 | 264.308 | 216.482 | [7 empty] | -54.8541 | 26.6628 | 0.0606 | 5990.6871 | 0.0218 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -88.8482 | -33.9379 | 43.7076 | 23318.388 | 12.6407 | [6 empty] | 193.073 | 275.9993 | 369.8848 | [5 empty] | -51.5781 | -11.106 | 10297.4939 | [5 empty] | 193.05 | 276.0486 | 365.7426 | [7 empty] | -51.3153 | -10.1238 | 1.0168 | 10082.2911 | 0.3854 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -83.8104 | -63.9724 | 36.649 | 1.0978e+18 | 14.983 | [6 empty] | 248.8701 | 298.3246 | 663.6638 | [5 empty] | -47.1849 | -65.2844 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 248.9819 | 298.7031 | 659.2756 | [7 empty] | -46.9904 | -64.4155 | 0.8904 | 2.1955e+18 | 0.1695 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -132.3267 | 125.2993 | 55.0865 | 3794.0224 | 8.6036 | [6 empty] | 241.3496 | 472.4054 | 78.384 | [5 empty] | -80.2717 | 107.2772 | 3633.264 | [5 empty] | 242.6627 | 472.3588 | 78.6556 | [7 empty] | -79.5017 | 107.0881 | 0.7929 | 3629.3567 | 0.1471 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -131.8563 | 122.7987 | 54.4515 | 3839.9318 | 8.6894 | [6 empty] | 242.4325 | 472.8387 | 84.0856 | [5 empty] | -80.1226 | 105.8106 | 3662.6376 | [5 empty] | 243.6735 | 472.7003 | 84.317 | [7 empty] | -79.3619 | 105.6225 | 0.7837 | 3658.691 | 0.1464 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -129.9994 | 114.5039 | 51.4228 | 4000.4187 | 9.0509 | [6 empty] | 244.4293 | 473.6376 | 94.5991 | [5 empty] | -79.8505 | 103.1289 | 3717.6795 | [5 empty] | 246.0397 | 474.4079 | 93.7938 | [7 empty] | -79.1422 | 103.3343 | 0.7375 | 3706.8594 | 0.2064 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -127.1479 | 98.887 | 47.713 | 4355.7093 | 10.1181 | [6 empty] | 247.5252 | 474.8764 | 110.8994 | [5 empty] | -79.4351 | 99.0282 | 3805.3315 | [5 empty] | 249.0315 | 475.4116 | 109.9961 | [7 empty] | -78.7045 | 99.2254 | 0.7568 | 3793.7566 | 0.2061 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -123.1221 | 77.5842 | 46.9954 | 4969.0363 | 11.7965 | [6 empty] | 251.8633 | 476.6121 | 133.7405 | [5 empty] | -78.8663 | 93.3953 | 3933.079 | [5 empty] | 253.2231 | 476.7804 | 133.1298 | [7 empty] | -78.116 | 93.4651 | 0.7536 | 3923.2986 | 0.1832 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -118.1948 | 52.2053 | 51.1219 | 5979.8764 | 13.633 | [6 empty] | 259.6118 | 479.7124 | 174.5373 | [5 empty] | -77.8871 | 83.6495 | 4176.3738 | [5 empty] | 261.2786 | 480.3695 | 173.4887 | [7 empty] | -77.125 | 83.8936 | 0.8003 | 4161.3805 | 0.2167 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -112.8183 | 23.1873 | 56.2708 | 7801.2853 | 15.1917 | [6 empty] | 274.6181 | 485.7167 | 253.5472 | [5 empty] | -76.1144 | 65.8397 | 4707.9492 | [5 empty] | 275.4426 | 485.7735 | 254.6819 | [7 empty] | -75.7529 | 65.5429 | 0.4677 | 4713.2152 | 0.0891 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -107.2505 | -6.5544 | 53.635 | 11409.224 | 14.4513 | [6 empty] | 303.7143 | 497.3585 | 406.7429 | [5 empty] | -73.0811 | 34.7877 | 6015.3797 | [5 empty] | 304.5759 | 497.5233 | 404.2481 | [7 empty] | -72.5695 | 35.254 | 0.6922 | 5979.8651 | 0.2081 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -101.7889 | -36.4359 | 39.8035 | 22722.3034 | 7.8241 | [6 empty] | 359.5114 | 519.6839 | 700.5219 | [5 empty] | -68.4227 | -14.733 | 10481.0639 | [5 empty] | 361.4715 | 521.6763 | 696.911 | [7 empty] | -67.9588 | -13.7887 | 1.052 | 10292.9454 | 0.3255 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 79.3083 | 3.7934 | 51.466 | 2244.3827 | 11.6483 | [6 empty] | 15.2073 | 7.715 | 6.3618 | [5 empty] | 28.0436 | -0.7541 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.4712 | 8.1059 | 6.8236 | [7 empty] | 27.4484 | -0.7494 | 0.5952 | 2244.3827 | 0.5367 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 62.8595 | -20.3476 | 41.304 | 5763.58 | 11.0229 | [6 empty] | 17.2041 | 8.514 | 16.8753 | [5 empty] | 22.5776 | -11.2162 | 8758.7131 | [5 empty] | 17.4002 | 8.8807 | 17.2486 | [7 empty] | 22.1423 | -11.1293 | 0.4439 | 8718.1738 | 0.5062 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 43.9438 | -49.3557 | 37.6444 | 6.4036e+17 | 11.6008 | [6 empty] | 20.3 | 9.7527 | 33.1756 | [5 empty] | 17.4832 | -22.58 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 20.3024 | 10.0107 | 33.6199 | [7 empty] | 16.8644 | -22.6588 | 0.6238 | 6.4036e+17 | 0.4516 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 30.6199 | -74.7637 | 44.2862 | 2.9273e+18 | 12.634 | [6 empty] | 24.6382 | 11.4885 | 56.0167 | [5 empty] | 13.2619 | -34.021 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.8408 | 11.8019 | 56.6332 | [7 empty] | 13.0066 | -34.2174 | 0.3222 | 2.9273e+18 | 0.316 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 21.9786 | -96.7005 | 49.577 | 2.9273e+18 | 12.8644 | [6 empty] | 32.3866 | 14.5888 | 96.8136 | [5 empty] | 8.9402 | -48.8687 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.4311 | 14.7842 | 96.1495 | [7 empty] | 8.9951 | -48.6838 | 0.1928 | 2.9273e+18 | 0.2081 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 15.3796 | -117.278 | 49.2037 | 2.9273e+18 | 12.044 | [6 empty] | 47.3929 | 20.593 | 175.8234 | [5 empty] | 4.4706 | -69.2989 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.3704 | 20.7338 | 176.44 | [7 empty] | 4.2053 | -69.4452 | 0.3029 | 4.391e+18 | 0.1703 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 10.7951 | -136.1111 | 40.7935 | 4.391e+18 | 9.9827 | [6 empty] | 76.4891 | 32.2349 | 329.0191 | [5 empty] | -0.0175 | -96.7767 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.741 | 32.4594 | 327.9897 | [7 empty] | 0.1841 | -96.7069 | 0.2133 | 4.391e+18 | 0.1098 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 7.165 | -153.882 | 24.3441 | 4.391e+18 | 6.5917 | [6 empty] | 132.2862 | 54.5602 | 622.7981 | [5 empty] | -4.5564 | -132.5455 | 4.391e+18 | [5 empty] | 132.9806 | 55.0722 | 623.4322 | [7 empty] | -4.4414 | -132.699 | 0.1918 | 2.9273e+18 | 0.135 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.0419 | 18.3745 | 49.9548 | 2244.3827 | 12.8909 | [6 empty] | 16.2717 | 11.5778 | 1.3755 | [5 empty] | 25.4155 | 12.6559 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.3462 | 11.5408 | 2.1227 | [7 empty] | 25.0825 | 11.4237 | 1.2764 | 2244.3827 | 1.2034 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.391 | 9.2003 | 46.9308 | 2244.3827 | 12.3739 | [6 empty] | 17.3546 | 12.0111 | 7.0771 | [5 empty] | 22.6596 | 4.8791 | 2244.3827 | [5 empty] | 17.3075 | 11.9451 | 7.3774 | [7 empty] | 22.447 | 4.4054 | 0.5192 | 2428.3463 | 0.5136 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.6837 | -15.0058 | 38.8084 | 5154.287 | 12.3651 | [6 empty] | 19.3514 | 12.8101 | 17.5907 | [5 empty] | 18.8466 | -6.3778 | 6307.2118 | [5 empty] | 19.7697 | 12.9997 | 17.3205 | [7 empty] | 19.753 | -5.9639 | 0.9964 | 6020.6367 | 0.4647 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 40.5766 | -45.481 | 36.8195 | 1.3722e+17 | 12.867 | [6 empty] | 22.4473 | 14.0488 | 33.8909 | [5 empty] | 14.833 | -19.1572 | 30101.6356 | [5 empty] | 22.6588 | 14.1442 | 33.6418 | [7 empty] | 15.282 | -18.9146 | 0.5103 | 26503.1069 | 0.2363 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 28.4888 | -72.6511 | 44.126 | 2.9273e+18 | 13.5992 | [6 empty] | 26.7855 | 15.7846 | 56.7321 | [5 empty] | 11.192 | -32.0564 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.1063 | 16.0085 | 55.9262 | [7 empty] | 11.8055 | -31.5 | 0.8283 | 2.9273e+18 | 0.383 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 20.3776 | -95.8211 | 49.2871 | 4.391e+18 | 13.4626 | [6 empty] | 34.5339 | 18.8849 | 97.5289 | [5 empty] | 7.2456 | -48.3156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.462 | 18.9651 | 97.6223 | [7 empty] | 7.0112 | -48.3027 | 0.2348 | 2.9273e+18 | 0.1542 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 14.0365 | -117.1949 | 48.732 | 4.391e+18 | 12.3699 | [6 empty] | 49.5402 | 24.8891 | 176.5387 | [5 empty] | 3.0571 | -69.7159 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.664 | 24.9204 | 175.9483 | [7 empty] | 3.292 | -69.5898 | 0.2667 | 2.9273e+18 | 0.1129 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 9.6266 | -136.4564 | 40.4072 | 2.9273e+18 | 10.1824 | [6 empty] | 78.6364 | 36.531 | 329.7345 | [5 empty] | -1.1585 | -97.5151 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.099 | 36.8983 | 330.7526 | [7 empty] | -1.1434 | -97.6904 | 0.176 | 2.9273e+18 | 0.1189 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 6.0929 | -154.4551 | 24.1895 | 2.9273e+18 | 6.717 | [6 empty] | 134.4335 | 58.8563 | 623.5134 | [5 empty] | -5.4246 | -133.1835 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.607 | 59.276 | 619.3438 | [7 empty] | -5.1473 | -132.845 | 0.4376 | 4.391e+18 | 0.1591 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 42.6233 | 31.7216 | 30.681 | 2244.3827 | 13.208 | [6 empty] | 20.2312 | 19.4997 | 2.6946 | [5 empty] | 14.1143 | 20.3832 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.1405 | 19.2843 | 3.3164 | [7 empty] | 14.0237 | 19.3266 | 1.0605 | 2244.3827 | 0.8439 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 39.839 | 23.8991 | 28.9686 | 2244.3827 | 13.0344 | [6 empty] | 21.3141 | 19.9329 | 8.3962 | [5 empty] | 12.8598 | 13.3493 | 3126.827 | [5 empty] | 21.5516 | 19.9994 | 8.5719 | [7 empty] | 13.2759 | 13.136 | 0.4676 | 3128.744 | 0.5344 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 34.4927 | 0.9595 | 23.6027 | 4442.3474 | 13.8063 | [6 empty] | 23.3109 | 20.7319 | 18.9097 | [5 empty] | 10.9312 | 2.3537 | 4971.7226 | [5 empty] | 23.287 | 20.6838 | 19.4084 | [7 empty] | 10.7279 | 1.8082 | 0.5822 | 5096.0079 | 0.4712 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 25.6289 | -31.4091 | 26.45 | 16134.9686 | 13.9923 | [6 empty] | 26.4068 | 21.9706 | 35.21 | [5 empty] | 8.6295 | -11.1453 | 9827.0248 | [5 empty] | 26.9595 | 22.1646 | 34.349 | [7 empty] | 9.8889 | -10.3745 | 1.4765 | 9111.8423 | 0.8652 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 18.0267 | -62.6239 | 38.9224 | 2.9273e+18 | 14.7074 | [6 empty] | 30.745 | 23.7064 | 58.0511 | [5 empty] | 6.2789 | -25.5168 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 31.1273 | 23.852 | 58.635 | [7 empty] | 6.6013 | -25.7783 | 0.4151 | 1.3722e+17 | 0.2456 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 12.4465 | -89.5822 | 46.4864 | 2.9273e+18 | 14.4088 | [6 empty] | 38.4935 | 26.8067 | 98.8479 | [5 empty] | 3.4476 | -43.9752 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.4508 | 26.9778 | 97.7422 | [7 empty] | 3.4576 | -43.3667 | 0.6086 | 2.9273e+18 | 0.2405 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 7.6658 | -113.9065 | 46.7587 | 2.9273e+18 | 13.1924 | [6 empty] | 53.4997 | 32.8109 | 177.8578 | [5 empty] | 0.1639 | -67.7535 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.4704 | 32.9383 | 177.4906 | [7 empty] | 0.0765 | -67.5924 | 0.1833 | 4.391e+18 | 0.1073 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 4.2454 | -135.0366 | 38.5851 | 2.9273e+18 | 10.9561 | [6 empty] | 82.596 | 44.4528 | 331.0535 | [5 empty] | -3.3446 | -97.2054 | 4.391e+18 | [5 empty] | 82.4796 | 44.4749 | 327.8578 | [7 empty] | -3.0374 | -96.6776 | 0.6107 | 2.9273e+18 | 0.1564 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 1.3052 | -154.1522 | 22.2312 | 2.9273e+18 | 7.3168 | [6 empty] | 138.393 | 66.7781 | 624.8325 | [5 empty] | -7.0397 | -133.5467 | 4.391e+18 | [5 empty] | 138.6902 | 67.3495 | 622.9022 | [7 empty] | -6.9652 | -133.3377 | 0.2219 | 4.391e+18 | 0.1658 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 6.2187 | 48.158 | 19.7077 | 1945.4479 | 13.7184 | [6 empty] | 26.3701 | 31.7817 | 4.7396 | [5 empty] | 2.0802 | 28.8897 | 1869.6366 | [5 empty] | 26.428 | 31.6167 | 5.2826 | [7 empty] | 2.3333 | 28.1166 | 0.8135 | 1859.2451 | 0.5464 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 5.0206 | 42.0072 | 19.3982 | 3008.5904 | 13.9508 | [6 empty] | 27.453 | 32.215 | 10.4413 | [5 empty] | 1.6492 | 22.9042 | 3366.5646 | [5 empty] | 27.4076 | 32.0177 | 10.632 | [7 empty] | 1.8417 | 22.5272 | 0.4233 | 3381.9763 | 0.2848 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 4.2968 | 22.2798 | 9.8564 | 4129.0904 | 12.8221 | [6 empty] | 29.4498 | 33.014 | 20.9548 | [5 empty] | 0.9371 | 13.0137 | 4361.565 | [5 empty] | 29.3786 | 32.8812 | 21.1961 | [7 empty] | 0.9252 | 12.6783 | 0.3357 | 4398.0166 | 0.234 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -0.9227 | -42.2795 | 27.4676 | 84121.9727 | 16.2521 | [6 empty] | 36.8839 | 35.9885 | 60.0962 | [5 empty] | -1.0666 | -14.8122 | 12585.1189 | [5 empty] | 37.2532 | 36.2807 | 59.3491 | [7 empty] | -0.5942 | -14.1239 | 0.8348 | 11906.5262 | 0.5035 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -2.7811 | -73.2852 | 38.3588 | 2.9273e+18 | 15.8999 | [6 empty] | 44.6324 | 39.0888 | 100.893 | [5 empty] | -2.5149 | -34.9273 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.4939 | 39.0214 | 100.3296 | [7 empty] | -2.5172 | -34.7067 | 0.2207 | 2.9273e+18 | 0.0754 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -4.8093 | -101.8911 | 40.2754 | 2.9273e+18 | 15.0609 | [6 empty] | 59.6386 | 45.093 | 179.9028 | [5 empty] | -4.4368 | -61.6174 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.7333 | 45.3476 | 175.795 | [7 empty] | -3.8164 | -60.1808 | 1.5648 | 4.391e+18 | 0.4912 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -6.3157 | -126.5346 | 32.3784 | 4.391e+18 | 13.2803 | [6 empty] | 88.7349 | 56.7349 | 333.0986 | [5 empty] | -6.78 | -94.1595 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.698 | 57.0131 | 332.3295 | [7 empty] | -6.9104 | -93.9033 | 0.2875 | 2.9273e+18 | 0.1507 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -8.0095 | -148.1365 | 15.6312 | 2.9273e+18 | 10.2607 | [6 empty] | 144.5319 | 79.0602 | 626.8776 | [5 empty] | -9.5465 | -132.5811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.7882 | 79.9883 | 622.5387 | [7 empty] | -9.461 | -131.937 | 0.6497 | 4.391e+18 | 0.275 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -26.0405 | 64.6908 | 32.0064 | 3199.8919 | 18.465 | [6 empty] | 34.9724 | 48.9923 | 7.6053 | [5 empty] | -9.1165 | 37.5249 | 3194.6182 | [5 empty] | 34.8482 | 48.8003 | 8.1916 | [7 empty] | -9.2481 | 36.8942 | 0.6443 | 3227.6267 | 0.4767 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -26.5273 | 59.8843 | 32.3997 | 3370.6013 | 18.9059 | [6 empty] | 36.0553 | 49.4255 | 13.3069 | [5 empty] | -9.1695 | 32.5266 | 3477.5713 | [5 empty] | 35.4825 | 49.0589 | 13.536 | [7 empty] | -9.8419 | 32.2125 | 0.7421 | 3510.5634 | 0.4565 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -25.3534 | 43.5913 | 25.3728 | 4006.8382 | 18.653 | [6 empty] | 38.0521 | 50.2245 | 23.8205 | [5 empty] | -9.265 | 23.9713 | 4076.424 | [5 empty] | 37.626 | 50.0924 | 24.8298 | [7 empty] | -10.1605 | 23.1829 | 1.1931 | 4168.6423 | 0.7462 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -24.8952 | 15.955 | 15.9478 | 5809.9183 | 18.8175 | [6 empty] | 41.148 | 51.4632 | 40.1208 | [5 empty] | -9.4078 | 12.1505 | 5243.6818 | [5 empty] | 41.5306 | 51.7837 | 39.2938 | [7 empty] | -8.9428 | 12.91 | 0.8906 | 5136.9538 | 0.5433 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -23.9931 | -16.6628 | 20.4995 | 11229.5902 | 19.5298 | [6 empty] | 45.4862 | 53.199 | 62.9619 | [5 empty] | -9.599 | -2.0669 | 7600.193 | [5 empty] | 45.4832 | 53.3119 | 62.465 | [7 empty] | -9.6294 | -1.6707 | 0.3974 | 7511.482 | 0.3124 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -22.7797 | -49.3333 | 29.6998 | 2.1955e+18 | 19.8048 | [6 empty] | 53.2347 | 56.2993 | 103.7587 | [5 empty] | -9.9197 | -22.562 | 19815.5986 | [5 empty] | 52.9889 | 56.3392 | 101.8817 | [7 empty] | -9.9434 | -21.5924 | 0.9698 | 18308.8482 | 0.5399 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -22.0762 | -81.1335 | 31.9598 | 4.391e+18 | 19.8428 | [6 empty] | 68.2409 | 62.3035 | 182.7685 | [5 empty] | -10.4862 | -51.3493 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.6816 | 62.21 | 180.1315 | [7 empty] | -10.6343 | -50.4632 | 0.8984 | 4.391e+18 | 0.2152 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -21.3926 | -109.3515 | 24.0793 | 4.391e+18 | 18.4767 | [6 empty] | 97.3372 | 73.9454 | 335.9643 | [5 empty] | -11.4504 | -87.4205 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.4625 | 74.5713 | 330.6667 | [7 empty] | -11.1112 | -85.9773 | 1.4825 | 2.9273e+18 | 0.3298 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -21.3668 | -134.1161 | 9.6841 | 4.391e+18 | 15.4244 | [6 empty] | 153.1342 | 96.2707 | 629.7432 | [5 empty] | -13.0017 | -129.237 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.6471 | 97.4338 | 625.3912 | [7 empty] | -12.8709 | -128.3735 | 0.8733 | 4.391e+18 | 0.3012 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -53.8199 | 80.7343 | 45.0861 | 3433.5258 | 21.7997 | [6 empty] | 50.3371 | 79.7322 | 12.7238 | [5 empty] | -22.1418 | 48.6522 | 3377.1042 | [5 empty] | 50.0696 | 78.6962 | 13.1664 | [7 empty] | -21.5019 | 47.8378 | 1.0358 | 3387.7794 | 0.4187 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -53.9245 | 76.8605 | 45.3179 | 3545.4846 | 22.0237 | [6 empty] | 51.42 | 80.1655 | 18.4254 | [5 empty] | -22.0066 | 44.6896 | 3549.9419 | [5 empty] | 50.9523 | 79.4034 | 18.5529 | [7 empty] | -21.9352 | 44.2806 | 0.4152 | 3560.2646 | 0.2303 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -52.1373 | 63.4553 | 39.8032 | 3950.0177 | 21.8996 | [6 empty] | 53.4168 | 80.9645 | 28.9389 | [5 empty] | -21.7726 | 37.7205 | 3898.6071 | [5 empty] | 53.3327 | 80.3605 | 29.1306 | [7 empty] | -21.2894 | 37.2581 | 0.6688 | 3906.5593 | 0.2627 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -50.3081 | 39.6171 | 31.2276 | 4983.1912 | 21.8173 | [6 empty] | 56.5127 | 82.2032 | 45.2392 | [5 empty] | -21.445 | 27.6968 | 4526.6385 | [5 empty] | 56.3513 | 81.8073 | 44.9325 | [7 empty] | -21.2174 | 27.6664 | 0.2296 | 4519.0855 | 0.1293 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -47.699 | 9.6729 | 27.1834 | 7273.7123 | 22.2312 | [6 empty] | 60.8509 | 83.939 | 68.0803 | [5 empty] | -21.0479 | 15.0267 | 5619.8429 | [5 empty] | 60.7584 | 83.6868 | 68.3988 | [7 empty] | -20.984 | 14.7078 | 0.3252 | 5649.7841 | 0.1646 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -44.6402 | -22.318 | 30.0724 | 13965.022 | 22.0279 | [6 empty] | 68.5993 | 87.0393 | 108.8772 | [5 empty] | -20.4812 | -4.4101 | 8576.4949 | [5 empty] | 68.2033 | 86.3961 | 107.9899 | [7 empty] | -20.2576 | -4.3742 | 0.2265 | 8559.0691 | 0.18 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -41.9721 | -55.251 | 30.8423 | 2.1955e+18 | 21.3741 | [6 empty] | 83.6056 | 93.0435 | 187.887 | [5 empty] | -19.7433 | -33.8704 | 47036.227 | [5 empty] | 83.508 | 93.2205 | 184.4685 | [7 empty] | -19.5128 | -32.5483 | 1.3421 | 37026.9079 | 0.4009 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -39.4312 | -85.7437 | 23.8206 | 4.391e+18 | 21.2011 | [6 empty] | 112.7018 | 104.6854 | 341.0827 | [5 empty] | -19.0598 | -73.3975 | 4.391e+18 | [5 empty] | 112.499 | 105.084 | 337.8267 | [7 empty] | -19.1253 | -72.3964 | 1.0032 | 4.391e+18 | 0.1809 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -37.6675 | -113.3058 | 20.0766 | 4.391e+18 | 19.467 | [6 empty] | 168.4989 | 127.0107 | 634.8617 | [5 empty] | -18.8737 | -120.3673 | 4.391e+18 | [5 empty] | 168.3819 | 127.9263 | 629.6406 | [7 empty] | -18.9535 | -119.2657 | 1.1045 | 4.391e+18 | 0.2772 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -78.0805 | 96.0763 | 51.7823 | 3565.1823 | 17.9156 | [6 empty] | 80.0933 | 139.2652 | 22.6365 | [5 empty] | -37.7762 | 63.5652 | 3497.6895 | [5 empty] | 79.8394 | 138.2759 | 22.2892 | [7 empty] | -37.2572 | 63.4115 | 0.5413 | 3489.5317 | 0.2307 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -77.9593 | 92.8762 | 51.686 | 3643.0523 | 18.0229 | [6 empty] | 81.1762 | 139.6985 | 28.3381 | [5 empty] | -37.5832 | 60.6082 | 3596.6748 | [5 empty] | 81.3804 | 138.9748 | 27.5767 | [7 empty] | -36.6766 | 60.6802 | 0.9095 | 3575.2477 | 0.3748 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -76.0321 | 81.7236 | 46.9344 | 3919.6338 | 17.919 | [6 empty] | 83.173 | 140.4975 | 38.8517 | [5 empty] | -37.2392 | 55.3049 | 3789.1302 | [5 empty] | 82.8167 | 139.4866 | 38.4774 | [7 empty] | -36.8282 | 55.1391 | 0.4432 | 3783.4733 | 0.2037 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -73.7417 | 61.3192 | 39.5236 | 4581.0852 | 18.0055 | [6 empty] | 86.2689 | 141.7362 | 55.152 | [5 empty] | -36.7341 | 47.443 | 4115.2169 | [5 empty] | 86.4547 | 141.3364 | 54.4067 | [7 empty] | -36.1277 | 47.5963 | 0.6255 | 4094.3863 | 0.2554 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -70.4429 | 34.5651 | 34.4572 | 5868.468 | 18.5785 | [6 empty] | 90.6071 | 143.472 | 77.9931 | [5 empty] | -36.079 | 37.1 | 4634.9638 | [5 empty] | 90.4644 | 142.7331 | 76.4497 | [7 empty] | -35.5013 | 37.4768 | 0.6897 | 4597.465 | 0.314 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -66.4897 | 4.5997 | 35.1627 | 8460.8343 | 19.2743 | [6 empty] | 98.3555 | 146.5723 | 118.7899 | [5 empty] | -35.0421 | 20.3307 | 5781.3423 | [5 empty] | 98.1674 | 146.2444 | 117.2326 | [7 empty] | -34.8219 | 20.8218 | 0.5382 | 5732.5023 | 0.2402 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -62.6518 | -27.7098 | 35.7128 | 16498.909 | 17.9214 | [6 empty] | 113.3618 | 152.5765 | 197.7997 | [5 empty] | -33.4187 | -7.1958 | 9377.2039 | [5 empty] | 112.8756 | 152.5271 | 198.0244 | [7 empty] | -33.8611 | -7.2407 | 0.4447 | 9421.279 | 0.1887 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -58.8653 | -58.9336 | 29.7482 | 1.0978e+18 | 17.6473 | [6 empty] | 142.458 | 164.2184 | 350.9955 | [5 empty] | -31.2452 | -47.8841 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 142.2058 | 164.3117 | 349.2231 | [7 empty] | -31.3259 | -47.3826 | 0.508 | 28587302322182160 | 0.1781 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -55.6732 | -88.2556 | 29.2703 | 4.391e+18 | 19.9709 | [6 empty] | 198.2551 | 186.5437 | 644.7744 | [5 empty] | -28.9941 | -100.2962 | 4.391e+18 | [5 empty] | 197.8166 | 187.0976 | 636.1863 | [7 empty] | -28.8508 | -98.6517 | 1.6507 | 4.391e+18 | 0.1734 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -99.4441 | 110.6321 | 51.4653 | 3644.2652 | 12.1417 | [6 empty] | 137.7889 | 254.6966 | 41.8568 | [5 empty] | -56.096 | 82.89 | 3569.9389 | [5 empty] | 138.637 | 254.6747 | 41.4463 | [7 empty] | -55.3316 | 82.9314 | 0.7655 | 3558.953 | 0.2308 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -99.1712 | 107.8828 | 51.0414 | 3701.2302 | 12.1744 | [6 empty] | 138.8718 | 255.1298 | 47.5584 | [5 empty] | -55.9178 | 80.7834 | 3624.1489 | [5 empty] | 139.0739 | 254.8285 | 47.8583 | [7 empty] | -55.6144 | 80.5699 | 0.371 | 3625.1921 | 0.0796 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -97.3197 | 98.4553 | 46.9366 | 3901.4786 | 12.149 | [6 empty] | 140.8687 | 255.9288 | 58.072 | [5 empty] | -55.5952 | 76.9584 | 3727.0924 | [5 empty] | 141.4085 | 255.7095 | 57.6112 | [7 empty] | -54.9898 | 76.9997 | 0.6068 | 3717.2197 | 0.1839 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -94.944 | 80.903 | 41.0049 | 4359.8233 | 12.5683 | [6 empty] | 143.9645 | 257.1675 | 74.3722 | [5 empty] | -55.1096 | 71.1755 | 3894.7364 | [5 empty] | 143.7794 | 256.5005 | 73.7467 | [7 empty] | -54.8587 | 71.2288 | 0.2565 | 3887.989 | 0.1043 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -91.4793 | 57.213 | 37.5286 | 5188.2533 | 13.6531 | [6 empty] | 148.3027 | 258.9033 | 97.2133 | [5 empty] | -54.4574 | 63.3587 | 4147.2101 | [5 empty] | 148.5835 | 258.5512 | 96.465 | [7 empty] | -53.9865 | 63.4765 | 0.4854 | 4135.0596 | 0.1596 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -87.2268 | 29.7376 | 39.5441 | 6635.1547 | 15.0424 | [6 empty] | 156.0512 | 262.0036 | 138.0102 | [5 empty] | -53.3683 | 50.1663 | 4654.051 | [5 empty] | 155.6522 | 261.4923 | 137.3917 | [7 empty] | -53.3696 | 50.2464 | 0.08 | 4649.5697 | 0.0517 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -82.8457 | -0.9321 | 42.0305 | 9612.387 | 15.7379 | [6 empty] | 171.0574 | 268.0078 | 217.02 | [5 empty] | -51.4998 | 27.0679 | 5880.4336 | [5 empty] | 170.6782 | 267.731 | 218.1312 | [7 empty] | -51.7316 | 26.6999 | 0.4349 | 5910.9556 | 0.1621 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -78.3432 | -31.6628 | 36.5365 | 18004.6205 | 12.1137 | [6 empty] | 200.1537 | 279.6497 | 370.2157 | [5 empty] | -48.5868 | -10.4619 | 9934.3229 | [5 empty] | 199.637 | 278.959 | 365.888 | [7 empty] | -48.3007 | -9.6585 | 0.8528 | 9771.8044 | 0.3245 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -74.1992 | -61.5961 | 29.6083 | 3.2018e+17 | 13.7985 | [6 empty] | 255.9508 | 301.975 | 663.9947 | [5 empty] | -44.7353 | -64.5162 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 256.3217 | 302.5151 | 662.5331 | [7 empty] | -44.6454 | -64.1082 | 0.4178 | 2.1955e+18 | 0.0859 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -118.6712 | 124.7039 | 44.7621 | 3693.1642 | 6.9048 | [6 empty] | 248.4302 | 476.0558 | 78.7149 | [5 empty] | -77.46 | 107.2314 | 3610.2485 | [5 empty] | 250.0817 | 476.4514 | 78.8041 | [7 empty] | -76.6458 | 107.1383 | 0.8195 | 3604.4444 | 0.1707 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -118.3227 | 122.3166 | 44.2137 | 3736.1209 | 6.9469 | [6 empty] | 249.5131 | 476.4891 | 84.4166 | [5 empty] | -77.3205 | 105.7735 | 3639.2892 | [5 empty] | 251.1122 | 476.8073 | 84.4649 | [7 empty] | -76.5091 | 105.6829 | 0.8165 | 3633.3289 | 0.1711 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -116.5965 | 114.2673 | 41.0758 | 3885.9572 | 7.162 | [6 empty] | 251.5099 | 477.288 | 94.9301 | [5 empty] | -77.0658 | 103.1075 | 3693.6948 | [5 empty] | 253.3461 | 478.4449 | 93.9694 | [7 empty] | -76.362 | 103.4011 | 0.7625 | 3681.5571 | 0.2292 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -114.318 | 99.0779 | 37.641 | 4219.7562 | 8.2547 | [6 empty] | 254.6058 | 478.5267 | 111.2304 | [5 empty] | -76.677 | 99.0303 | 3780.3009 | [5 empty] | 256.4164 | 479.4872 | 110.872 | [7 empty] | -75.9601 | 99.145 | 0.726 | 3771.2748 | 0.1883 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -110.9483 | 78.1611 | 38.0054 | 4793.8572 | 10.1589 | [6 empty] | 258.944 | 480.2625 | 134.0715 | [5 empty] | -76.1445 | 93.429 | 3906.4581 | [5 empty] | 260.4167 | 480.8114 | 133.8584 | [7 empty] | -75.4916 | 93.4647 | 0.654 | 3899.0551 | 0.1572 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -106.731 | 53.302 | 43.8023 | 5720.8807 | 12.2686 | [6 empty] | 266.6925 | 483.3628 | 174.8683 | [5 empty] | -75.2277 | 83.7352 | 4146.5269 | [5 empty] | 268.1469 | 484.2583 | 173.7244 | [7 empty] | -74.6658 | 84.0634 | 0.6507 | 4132.037 | 0.1928 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -102.191 | 24.6972 | 50.262 | 7351.8742 | 14.1792 | [6 empty] | 281.6987 | 489.3671 | 253.8781 | [5 empty] | -73.5674 | 66.0125 | 4670.2307 | [5 empty] | 282.4499 | 489.7679 | 254.837 | [7 empty] | -73.3548 | 65.8323 | 0.2787 | 4673.8262 | 0.0577 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -97.3557 | -4.8238 | 47.9808 | 10415.9218 | 13.8895 | [6 empty] | 310.795 | 501.0089 | 407.0739 | [5 empty] | -70.7253 | 35.0883 | 5953.396 | [5 empty] | 311.7475 | 501.4798 | 406.593 | [7 empty] | -70.3753 | 35.2257 | 0.376 | 5939.3315 | 0.1075 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -92.6425 | -34.4509 | 33.1268 | 18558.0109 | 6.8352 | [6 empty] | 366.592 | 523.3342 | 700.8529 | [5 empty] | -66.3582 | -14.2885 | 10275.4143 | [5 empty] | 368.6174 | 525.5472 | 699.2289 | [7 empty] | -66.0312 | -13.613 | 0.7505 | 10143.0868 | 0.2467 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 116.9532 | 11.7844 | 72.918 | 2244.3827 | 14.6024 | [6 empty] | 25.1292 | 12.8302 | 6.8256 | [5 empty] | 44.5307 | 3.299 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.132 | 13.0453 | 6.8657 | [7 empty] | 43.8712 | 3.5951 | 0.7228 | 2244.3827 | 0.3802 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 101.396 | -9.6839 | 63.2386 | 2244.3827 | 14.031 | [6 empty] | 27.126 | 13.6292 | 17.3391 | [5 empty] | 38.1981 | -7.4164 | 4065.9015 | [5 empty] | 26.9949 | 13.8042 | 16.9483 | [7 empty] | 37.7708 | -6.7456 | 0.7953 | 3912.6745 | 0.4884 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.3148 | -39.8405 | 51.9097 | 9762.2727 | 14.068 | [6 empty] | 30.2219 | 14.8679 | 33.6394 | [5 empty] | 31.4162 | -19.8322 | 12135.8404 | [5 empty] | 29.8374 | 14.9158 | 33.1963 | [7 empty] | 30.7376 | -19.3724 | 0.8196 | 11858.1205 | 0.342 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 60.3467 | -68.7797 | 50.4667 | 6.4036e+17 | 14.7461 | [6 empty] | 34.5601 | 16.6037 | 56.4805 | [5 empty] | 25.2077 | -32.5563 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 34.3205 | 16.7591 | 55.4 | [7 empty] | 25.0377 | -31.8176 | 0.758 | 6.4036e+17 | 0.3658 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 46.4912 | -93.8191 | 53.0577 | 2.9273e+18 | 14.9589 | [6 empty] | 42.3086 | 19.704 | 97.2773 | [5 empty] | 18.5084 | -48.7405 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.5138 | 19.5545 | 96.9415 | [7 empty] | 17.5555 | -48.6041 | 0.9626 | 2.9273e+18 | 0.3557 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 35.4174 | -116.6746 | 52.3024 | 2.9273e+18 | 14.2553 | [6 empty] | 57.3148 | 25.7082 | 176.2871 | [5 empty] | 11.5958 | -70.112 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.7067 | 25.5787 | 174.0885 | [7 empty] | 11.4764 | -69.5944 | 0.5312 | 2.9273e+18 | 0.1523 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 27.5662 | -136.924 | 45.084 | 2.9273e+18 | 12.4736 | [6 empty] | 86.4111 | 37.3501 | 329.4829 | [5 empty] | 5.0535 | -97.8633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.8398 | 37.6686 | 328.2578 | [7 empty] | 5.3937 | -97.7126 | 0.3721 | 2.9273e+18 | 0.1514 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 21.4245 | -155.3142 | 31.325 | 2.9273e+18 | 9.2859 | [6 empty] | 142.2081 | 59.6754 | 623.2619 | [5 empty] | -1.0102 | -133.4524 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 142.2723 | 59.9465 | 622.1465 | [7 empty] | -0.9957 | -133.3713 | 0.0824 | 4.391e+18 | 0.0888 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 112.9905 | 22.9851 | 72.5066 | 2244.3827 | 14.9607 | [6 empty] | 26.1936 | 16.693 | 1.8393 | [5 empty] | 40.9125 | 15.1137 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.768 | 16.5455 | 2.4933 | [7 empty] | 39.4763 | 14.2238 | 1.6895 | 2244.3827 | 0.7923 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 107.801 | 15.7883 | 70.4207 | 2244.3827 | 14.7604 | [6 empty] | 27.2765 | 17.1263 | 7.5409 | [5 empty] | 37.797 | 8.1386 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.8718 | 16.9531 | 7.6539 | [7 empty] | 37.0327 | 7.9146 | 0.7964 | 2244.3827 | 0.2685 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 94.7105 | -5.2944 | 61.6261 | 2244.3827 | 14.657 | [6 empty] | 29.2733 | 17.9253 | 18.0544 | [5 empty] | 33.1436 | -2.5926 | 3884.5665 | [5 empty] | 28.6254 | 17.6816 | 18.2021 | [7 empty] | 31.9476 | -2.869 | 1.2276 | 4057.8625 | 0.4042 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 75.17 | -35.7013 | 51.4784 | 8592.9847 | 14.8385 | [6 empty] | 32.3692 | 19.164 | 34.3547 | [5 empty] | 27.8019 | -15.5446 | 8784.4934 | [5 empty] | 31.9548 | 19.1107 | 33.5464 | [7 empty] | 27.4231 | -14.9048 | 0.7435 | 8521.6865 | 0.3523 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 57.819 | -65.5377 | 50.6388 | 6.4036e+17 | 15.4078 | [6 empty] | 36.7074 | 20.8998 | 57.1958 | [5 empty] | 22.5839 | -29.1677 | 200702.1441 | [5 empty] | 36.0402 | 20.6573 | 58.0979 | [7 empty] | 21.2839 | -29.7958 | 1.4438 | 1.3722e+17 | 0.517 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 44.7721 | -91.5777 | 53.0589 | 2.9273e+18 | 15.4102 | [6 empty] | 44.4559 | 24 | 97.9927 | [5 empty] | 16.6258 | -46.5996 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.1967 | 23.9691 | 96.0726 | [7 empty] | 16.8731 | -45.8353 | 0.8033 | 2.9273e+18 | 0.252 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 34.1452 | -115.3105 | 51.9163 | 2.9273e+18 | 14.5469 | [6 empty] | 59.4621 | 30.0043 | 177.0025 | [5 empty] | 10.1983 | -69.247 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.8868 | 30.3127 | 176.2722 | [7 empty] | 10.5888 | -68.9822 | 0.4718 | 4.391e+18 | 0.1889 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 26.509 | -136.1626 | 44.4664 | 2.9273e+18 | 12.6916 | [6 empty] | 88.5584 | 41.6462 | 330.1982 | [5 empty] | 3.9717 | -97.8307 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.0045 | 41.9821 | 328.7237 | [7 empty] | 4.3507 | -97.5846 | 0.4518 | 4.391e+18 | 0.1686 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 20.4761 | -155.0067 | 30.839 | 2.9273e+18 | 9.4929 | [6 empty] | 144.3554 | 63.9715 | 623.9772 | [5 empty] | -1.8386 | -133.7206 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.5382 | 64.3718 | 623.9416 | [7 empty] | -1.9175 | -133.7211 | 0.0789 | 2.9273e+18 | 0.1251 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 82.7272 | 33.7641 | 55.1727 | 2244.3827 | 16.2125 | [6 empty] | 30.1532 | 24.6149 | 3.1583 | [5 empty] | 28.8661 | 21.8052 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.5947 | 24.6493 | 3.7887 | [7 empty] | 29.5573 | 20.9316 | 1.114 | 2244.3827 | 1.0604 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 79.272 | 27.3978 | 53.509 | 2244.3827 | 15.8448 | [6 empty] | 31.2361 | 25.0481 | 8.86 | [5 empty] | 27.1106 | 15.4645 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.5584 | 25.1278 | 8.9958 | [7 empty] | 27.6662 | 15.2962 | 0.5805 | 2244.3827 | 0.397 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 71.7213 | 7.6076 | 47.4575 | 2244.3827 | 15.7879 | [6 empty] | 33.2329 | 25.8471 | 19.3735 | [5 empty] | 24.323 | 5.2373 | 3777.6333 | [5 empty] | 33.6323 | 25.97 | 19.109 | [7 empty] | 25.1493 | 5.5075 | 0.8693 | 3688.8973 | 0.3581 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 58.7574 | -22.7685 | 40.7429 | 6746.029 | 16.0607 | [6 empty] | 36.3288 | 27.0858 | 35.6738 | [5 empty] | 20.8607 | -7.8077 | 6560.4382 | [5 empty] | 36.3287 | 27.1254 | 35.7199 | [7 empty] | 20.7671 | -7.796 | 0.0944 | 6566.2574 | 0.0505 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 46.2943 | -54.4949 | 43.4743 | 53511.9274 | 16.6621 | [6 empty] | 40.6669 | 28.8216 | 58.5149 | [5 empty] | 17.1894 | -22.2006 | 15474.743 | [5 empty] | 41.1109 | 29.0589 | 59.2483 | [7 empty] | 17.3758 | -22.4722 | 0.3294 | 15657.6806 | 0.1533 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 36.3084 | -83.1659 | 48.1655 | 2.9273e+18 | 16.5498 | [6 empty] | 48.4154 | 31.9219 | 99.3117 | [5 empty] | 12.6378 | -41.2181 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.3273 | 32.0552 | 98.0373 | [7 empty] | 12.7061 | -40.5319 | 0.6896 | 2.9273e+18 | 0.2456 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 27.605 | -109.4379 | 47.8897 | 2.9273e+18 | 15.5422 | [6 empty] | 63.4217 | 37.9261 | 178.3215 | [5 empty] | 7.3241 | -66.0546 | 4.391e+18 | [5 empty] | 63.4191 | 38.0197 | 175.0332 | [7 empty] | 7.9266 | -65.0632 | 1.1601 | 2.9273e+18 | 0.3433 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 21.156 | -132.2319 | 40.5408 | 2.9273e+18 | 13.6263 | [6 empty] | 92.5179 | 49.568 | 331.5173 | [5 empty] | 1.8667 | -96.5741 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 92.6987 | 49.7771 | 329.3434 | [7 empty] | 2.1937 | -96.1478 | 0.5372 | 4.391e+18 | 0.1549 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 15.8251 | -152.5286 | 27.0102 | 2.9273e+18 | 10.3498 | [6 empty] | 148.315 | 71.8933 | 625.2963 | [5 empty] | -3.3928 | -133.5491 | 4.391e+18 | [5 empty] | 148.2462 | 72.2343 | 624.57 | [7 empty] | -3.5369 | -133.4355 | 0.1835 | 2.9273e+18 | 0.1338 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 44.3521 | 48.4365 | 34.4032 | 2244.3827 | 17.1571 | [6 empty] | 36.2921 | 36.8969 | 5.2034 | [5 empty] | 15.5349 | 29.6442 | 2410.845 | [5 empty] | 36.5826 | 36.7391 | 5.6179 | [7 empty] | 16.3319 | 28.9899 | 1.0311 | 2408.1177 | 0.7462 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 42.3248 | 43.2 | 33.5761 | 2244.3827 | 17.2284 | [6 empty] | 37.375 | 37.3302 | 10.905 | [5 empty] | 14.6911 | 24.128 | 1877.4685 | [5 empty] | 37.2487 | 37.1564 | 11.1897 | [7 empty] | 14.6204 | 23.7374 | 0.397 | 1869.5995 | 0.2763 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 39.3461 | 25.7463 | 28.2361 | 3057.8263 | 17.4165 | [6 empty] | 39.3718 | 38.1292 | 21.4186 | [5 empty] | 13.2856 | 14.8777 | 3725.9028 | [5 empty] | 39.7244 | 38.2653 | 21.1637 | [7 empty] | 13.8838 | 15.1263 | 0.6478 | 3679.3408 | 0.3946 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 32.8262 | -2.9389 | 22.0763 | 5453.2464 | 18.2776 | [6 empty] | 42.4677 | 39.3679 | 37.7188 | [5 empty] | 11.42 | 2.459 | 5333.135 | [5 empty] | 42.2633 | 39.2611 | 38.1994 | [7 empty] | 11.0279 | 2.0518 | 0.5652 | 5416.924 | 0.3345 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 26.1419 | -35.3971 | 28.8428 | 12770.6764 | 18.6725 | [6 empty] | 46.8059 | 41.1037 | 60.5599 | [5 empty] | 9.2856 | -11.9926 | 8779.5668 | [5 empty] | 47.0711 | 41.3731 | 60.3602 | [7 empty] | 9.4273 | -11.6619 | 0.3598 | 8638.54 | 0.1973 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 20.4383 | -66.5429 | 37.2152 | 2.9273e+18 | 18.3918 | [6 empty] | 54.5543 | 44.204 | 101.3568 | [5 empty] | 6.4002 | -32.0769 | 64477.1986 | [5 empty] | 54.0204 | 44.1751 | 101.1853 | [7 empty] | 5.6745 | -31.9403 | 0.7384 | 68087.3196 | 0.4307 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 14.8878 | -96.0608 | 38.7457 | 2.9273e+18 | 17.4133 | [6 empty] | 69.5606 | 50.2082 | 180.3666 | [5 empty] | 2.6841 | -59.2872 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.3755 | 50.2485 | 176.0448 | [7 empty] | 3.2677 | -57.8637 | 1.5386 | 2.9273e+18 | 0.4545 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 10.5955 | -121.9312 | 31.5819 | 2.9273e+18 | 15.73 | [6 empty] | 98.6568 | 61.8501 | 333.5623 | [5 empty] | -1.5025 | -92.7584 | 4.391e+18 | [5 empty] | 98.5092 | 61.9402 | 329.273 | [7 empty] | -1.1044 | -91.8692 | 0.9743 | 2.9273e+18 | 0.2283 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 6.658 | -144.5892 | 17.7196 | 4.391e+18 | 12.6311 | [6 empty] | 154.4539 | 84.1754 | 627.3413 | [5 empty] | -5.8318 | -132.0197 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.3463 | 84.7918 | 625.5344 | [7 empty] | -6.0406 | -131.6738 | 0.4041 | 4.391e+18 | 0.2261 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 7.5655 | 64.2149 | 26.7491 | 1946.1695 | 20.0335 | [6 empty] | 44.8943 | 54.1074 | 8.0691 | [5 empty] | 2.7295 | 37.9067 | 1869.6366 | [5 empty] | 45.1144 | 54.0022 | 8.5334 | [7 empty] | 3.1713 | 37.379 | 0.6882 | 1866.3715 | 0.3847 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 6.4211 | 59.9424 | 27.0403 | 1885.1047 | 20.3593 | [6 empty] | 45.9772 | 54.5407 | 13.7707 | [5 empty] | 2.3909 | 33.2041 | 3175.7519 | [5 empty] | 45.7028 | 54.342 | 14.0441 | [7 empty] | 2.0862 | 32.912 | 0.4221 | 3197.5272 | 0.2524 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 6.0022 | 45.0938 | 20.4313 | 3401.1891 | 19.8961 | [6 empty] | 47.9741 | 55.3397 | 24.2843 | [5 empty] | 1.8072 | 25.0978 | 3699.7975 | [5 empty] | 48.032 | 55.2302 | 24.4588 | [7 empty] | 2.0182 | 24.8686 | 0.3115 | 3706.8732 | 0.2024 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 3.6399 | 19.3572 | 6.1725 | 4771.4801 | 19.2294 | [6 empty] | 51.07 | 56.5784 | 40.5845 | [5 empty] | 0.9923 | 13.7813 | 4680.0972 | [5 empty] | 50.6757 | 56.3581 | 40.8833 | [7 empty] | 0.5338 | 13.4921 | 0.5421 | 4724.5616 | 0.4208 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -0.6099 | -43.8133 | 23.6614 | 21528.8476 | 21.4225 | [6 empty] | 63.1566 | 61.4145 | 104.2225 | [5 empty] | -1.4521 | -20.1669 | 13114.7703 | [5 empty] | 62.9275 | 61.405 | 103.066 | [7 empty] | -1.5143 | -19.5932 | 0.577 | 12763.3629 | 0.3148 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -2.9004 | -75.5989 | 26.6179 | 2.9273e+18 | 20.6332 | [6 empty] | 78.1629 | 67.4187 | 183.2323 | [5 empty] | -3.5274 | -48.9884 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.8107 | 67.6282 | 181.5007 | [7 empty] | -3.8224 | -48.2135 | 0.8291 | 2.9273e+18 | 0.2878 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -4.6872 | -104.3219 | 18.7683 | 4.391e+18 | 18.9033 | [6 empty] | 107.2591 | 79.0606 | 336.428 | [5 empty] | -6.1645 | -85.6119 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.1554 | 79.3297 | 330.8535 | [7 empty] | -5.7116 | -84.2487 | 1.4364 | 4.391e+18 | 0.3271 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -6.7399 | -129.7345 | 2.9178 | 4.391e+18 | 15.2373 | [6 empty] | 163.0562 | 101.3859 | 630.207 | [5 empty] | -9.2323 | -128.2175 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.6949 | 102.6654 | 625.6978 | [7 empty] | -9.047 | -127.2668 | 0.9686 | 4.391e+18 | 0.3208 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -25.0845 | 79.9589 | 33.6802 | 3114.3991 | 21.8692 | [6 empty] | 60.259 | 84.8474 | 13.1876 | [5 empty] | -12.3192 | 48.7915 | 3202.8349 | [5 empty] | 60.3353 | 84.2184 | 13.5676 | [7 empty] | -11.5685 | 48.1842 | 0.9657 | 3204.6844 | 0.3691 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -25.6405 | 76.4266 | 34.1303 | 3215.36 | 22.0428 | [6 empty] | 61.3419 | 85.2807 | 18.8892 | [5 empty] | -12.3495 | 44.9906 | 3363.1067 | [5 empty] | 60.8274 | 84.4264 | 19.057 | [7 empty] | -12.215 | 44.5262 | 0.4834 | 3372.423 | 0.2548 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -24.8472 | 63.9108 | 28.4859 | 3563.4942 | 21.6568 | [6 empty] | 63.3387 | 86.0797 | 29.4027 | [5 empty] | -12.4049 | 38.2858 | 3682.3667 | [5 empty] | 63.3605 | 85.6052 | 29.7417 | [7 empty] | -11.9259 | 37.7989 | 0.6831 | 3691.1906 | 0.2796 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -24.9756 | 41.4114 | 17.8899 | 4424.3813 | 21.1659 | [6 empty] | 66.4346 | 87.3184 | 45.703 | [5 empty] | -12.49 | 28.599 | 4248.3253 | [5 empty] | 67.1334 | 87.05 | 44.7628 | [7 empty] | -11.0292 | 28.8482 | 1.4819 | 4189.7048 | 0.7814 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -24.7076 | 12.7187 | 12.6141 | 6180.373 | 21.4217 | [6 empty] | 70.7728 | 89.0542 | 68.5441 | [5 empty] | -12.6075 | 16.2829 | 5209.2053 | [5 empty] | 71.3646 | 89.0343 | 67.0561 | [7 empty] | -11.5129 | 16.9495 | 1.2816 | 5111.4593 | 0.745 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -23.9907 | -18.3347 | 19.1717 | 10192.2003 | 21.8067 | [6 empty] | 78.5213 | 92.1544 | 109.3409 | [5 empty] | -12.8126 | -2.7589 | 7639.1485 | [5 empty] | 78.2696 | 91.6206 | 108.8215 | [7 empty] | -12.5473 | -2.8333 | 0.2755 | 7639.0119 | 0.2486 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -23.7053 | -50.7588 | 21.5626 | 35803.5937 | 20.7778 | [6 empty] | 93.5275 | 98.1587 | 188.3507 | [5 empty] | -13.1946 | -31.9314 | 24445.459 | [5 empty] | 93.3081 | 98.1184 | 188.8241 | [7 empty] | -13.4654 | -32.0951 | 0.3164 | 25017.0561 | 0.2065 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -23.232 | -81.2975 | 13.508 | 4.391e+18 | 19.2846 | [6 empty] | 122.6238 | 109.8006 | 341.5465 | [5 empty] | -13.8877 | -71.543 | 4.391e+18 | [5 empty] | 122.8687 | 110.121 | 339.1393 | [7 empty] | -13.6016 | -70.8195 | 0.778 | 4.391e+18 | 0.2076 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -23.3397 | -108.96 | 13.0086 | 4.391e+18 | 16.9145 | [6 empty] | 178.4208 | 132.1259 | 635.3255 | [5 empty] | -15.0824 | -119.012 | 4.391e+18 | [5 empty] | 178.1164 | 132.3533 | 629.4412 | [7 empty] | -14.8707 | -118.0489 | 0.9861 | 4.391e+18 | 0.1542 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -53.6246 | 95.2434 | 39.403 | 3336.8826 | 17.6458 | [6 empty] | 90.0152 | 144.3804 | 23.1003 | [5 empty] | -30.1856 | 63.57 | 3394.1267 | [5 empty] | 89.6017 | 142.9827 | 22.9248 | [7 empty] | -29.5307 | 63.201 | 0.7517 | 3388.5515 | 0.2953 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -53.8045 | 92.2489 | 39.4878 | 3408.0146 | 17.707 | [6 empty] | 91.0981 | 144.8137 | 28.8019 | [5 empty] | -30.0724 | 60.6882 | 3488.4146 | [5 empty] | 90.3414 | 143.7709 | 29.2404 | [7 empty] | -30.1853 | 60.1929 | 0.508 | 3502.3051 | 0.2722 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -52.4784 | 81.664 | 34.5674 | 3654.0652 | 17.3837 | [6 empty] | 93.0949 | 145.6127 | 39.3155 | [5 empty] | -29.8707 | 55.5145 | 3671.0222 | [5 empty] | 93.011 | 144.8857 | 38.6846 | [7 empty] | -29.3138 | 55.5438 | 0.5577 | 3656.6436 | 0.2471 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -51.5214 | 62.1997 | 26.2312 | 4235.1411 | 17.1554 | [6 empty] | 96.1908 | 146.8514 | 55.6157 | [5 empty] | -29.575 | 47.832 | 3978.6974 | [5 empty] | 96.8224 | 146.3279 | 55.9684 | [7 empty] | -28.5271 | 47.3537 | 1.1519 | 3976.6036 | 0.365 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -49.8587 | 36.415 | 20.7065 | 5328.3047 | 17.5588 | [6 empty] | 100.529 | 148.5872 | 78.4568 | [5 empty] | -29.1923 | 37.7026 | 4465.3609 | [5 empty] | 100.4772 | 148.4489 | 78.0402 | [7 empty] | -29.0911 | 37.8307 | 0.1632 | 4455.7323 | 0.0759 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -47.6057 | 7.2993 | 23.5711 | 7361.4826 | 18.538 | [6 empty] | 108.2775 | 151.6875 | 119.2537 | [5 empty] | -28.5891 | 21.2264 | 5522.8579 | [5 empty] | 108.1556 | 151.5314 | 119.4261 | [7 empty] | -28.6237 | 21.1029 | 0.1283 | 5533.1287 | 0.0605 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -45.6161 | -24.3553 | 25.7138 | 12411.276 | 17.7042 | [6 empty] | 123.2837 | 157.6917 | 198.2635 | [5 empty] | -27.6546 | -5.9547 | 8680.9744 | [5 empty] | 122.8793 | 157.3531 | 197.3848 | [7 empty] | -27.7048 | -5.7857 | 0.1763 | 8656.1843 | 0.1151 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -43.4687 | -55.3121 | 19.2153 | 47704.722 | 16.7216 | [6 empty] | 152.38 | 169.3336 | 351.4592 | [5 empty] | -26.4395 | -46.4109 | 79187.3403 | [5 empty] | 152.5173 | 169.7746 | 348.3466 | [7 empty] | -26.2736 | -45.4521 | 0.973 | 61605.5945 | 0.2045 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -41.8849 | -84.4773 | 21.9897 | 4.391e+18 | 16.9174 | [6 empty] | 208.177 | 191.6589 | 645.2382 | [5 empty] | -25.2931 | -98.9084 | 4.391e+18 | [5 empty] | 208.5878 | 193.1109 | 641.2716 | [7 empty] | -25.3837 | -97.7154 | 1.1965 | 4.391e+18 | 0.2486 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -78.4633 | 109.8101 | 38.8075 | 3473.0856 | 11.4813 | [6 empty] | 147.7109 | 259.8117 | 42.3206 | [5 empty] | -50.5588 | 82.8404 | 3511.6741 | [5 empty] | 147.594 | 258.8502 | 42.5273 | [7 empty] | -50.157 | 82.5304 | 0.5075 | 3512.1801 | 0.1292 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -78.4003 | 107.2201 | 38.511 | 3525.6941 | 11.4531 | [6 empty] | 148.7938 | 260.245 | 48.0222 | [5 empty] | -50.4142 | 80.7649 | 3564.376 | [5 empty] | 148.6494 | 259.3277 | 47.9432 | [7 empty] | -50.0341 | 80.5699 | 0.4272 | 3562.411 | 0.1187 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -76.8941 | 98.1562 | 34.1016 | 3708.1519 | 11.1508 | [6 empty] | 150.7906 | 261.044 | 58.5357 | [5 empty] | -50.1522 | 76.9951 | 3664.3406 | [5 empty] | 151.241 | 260.2766 | 57.986 | [7 empty] | -49.3234 | 76.9304 | 0.8314 | 3653.2187 | 0.2434 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -75.4526 | 81.2504 | 27.5568 | 4125.2059 | 11.2535 | [6 empty] | 153.8865 | 262.2827 | 74.836 | [5 empty] | -49.7578 | 71.2928 | 3826.8467 | [5 empty] | 153.6676 | 261.1897 | 74.2391 | [7 empty] | -49.3049 | 71.2205 | 0.4587 | 3820.1446 | 0.1551 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -73.1645 | 58.3055 | 24.5106 | 4865.0745 | 12.2365 | [6 empty] | 158.2247 | 264.0185 | 97.6771 | [5 empty] | -49.228 | 63.5792 | 4070.9968 | [5 empty] | 158.3771 | 263.496 | 96.6743 | [7 empty] | -48.7472 | 63.745 | 0.5086 | 4056.9046 | 0.1803 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -70.1032 | 31.5315 | 28.8976 | 6113.0885 | 13.7939 | [6 empty] | 165.9732 | 267.1188 | 138.4739 | [5 empty] | -48.3429 | 50.5464 | 4559.2342 | [5 empty] | 165.7578 | 266.6042 | 138.2759 | [7 empty] | -48.2308 | 50.4742 | 0.1333 | 4559.3141 | 0.0524 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -67.1367 | 1.4948 | 33.1434 | 8505.4883 | 15.1011 | [6 empty] | 180.9794 | 273.123 | 217.4837 | [5 empty] | -46.8242 | 27.6842 | 5730.0973 | [5 empty] | 180.5125 | 272.7201 | 218.4668 | [7 empty] | -47.0465 | 27.3228 | 0.4243 | 5758.3326 | 0.163 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -63.9161 | -28.9021 | 27.4275 | 14122.4616 | 11.7419 | [6 empty] | 210.0757 | 284.7649 | 370.6795 | [5 empty] | -44.4573 | -9.5727 | 9480.0337 | [5 empty] | 209.7536 | 283.9113 | 368.2968 | [7 empty] | -44.1087 | -9.292 | 0.4476 | 9417.1117 | 0.1492 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -61.084 | -58.4672 | 20.3647 | 51396.2585 | 12.215 | [6 empty] | 265.8727 | 307.0902 | 664.4585 | [5 empty] | -41.3386 | -63.4514 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 266.7654 | 307.7224 | 659.4954 | [7 empty] | -40.7731 | -62.4495 | 1.1505 | 1.0978e+18 | 0.2139 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -100.4064 | 123.9366 | 31.642 | 3560.0891 | 5.1353 | [6 empty] | 258.3522 | 481.171 | 79.1787 | [5 empty] | -73.5713 | 107.1709 | 3578.5188 | [5 empty] | 261.0139 | 482.1759 | 78.6985 | [7 empty] | -72.3688 | 107.2433 | 1.2047 | 3566.2245 | 0.2961 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -100.2044 | 121.6657 | 31.1478 | 3600.2088 | 5.0558 | [6 empty] | 259.4351 | 481.6043 | 84.8803 | [5 empty] | -73.4447 | 105.7249 | 3607.1111 | [5 empty] | 262.0073 | 482.5005 | 84.3363 | [7 empty] | -72.2544 | 105.8037 | 1.1929 | 3594.5544 | 0.2941 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -98.6961 | 113.8602 | 27.6687 | 3739.3505 | 4.8766 | [6 empty] | 261.4319 | 482.4032 | 95.3939 | [5 empty] | -73.2137 | 103.0806 | 3660.6585 | [5 empty] | 262.6658 | 482.553 | 95.5908 | [7 empty] | -72.5724 | 102.9564 | 0.6531 | 3656.8784 | 0.1305 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -97.0565 | 99.1328 | 24.1957 | 4049.4784 | 5.84 | [6 empty] | 264.5278 | 483.6419 | 111.6941 | [5 empty] | -72.861 | 99.0359 | 3745.8544 | [5 empty] | 265.9337 | 484.4904 | 112.2145 | [7 empty] | -72.396 | 98.9484 | 0.4732 | 3743.8806 | 0.1021 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -94.5188 | 78.7516 | 26.591 | 4578.2224 | 8.0427 | [6 empty] | 268.866 | 485.3777 | 134.5352 | [5 empty] | -72.3779 | 93.4779 | 3869.8672 | [5 empty] | 271.142 | 486.3569 | 133.4861 | [7 empty] | -71.3842 | 93.7298 | 1.0251 | 3854.2051 | 0.2786 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -91.2017 | 54.4829 | 35.3429 | 5415.523 | 10.5344 | [6 empty] | 276.6144 | 488.478 | 175.3321 | [5 empty] | -71.5458 | 83.8558 | 4105.5892 | [5 empty] | 278.3002 | 488.6978 | 172.9967 | [7 empty] | -70.5573 | 84.3089 | 1.0874 | 4082.2382 | 0.3129 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -87.7152 | 26.4342 | 43.5664 | 6845.1632 | 12.8946 | [6 empty] | 291.6207 | 494.4822 | 254.3419 | [5 empty] | -70.0387 | 66.2534 | 4618.7121 | [5 empty] | 293.2797 | 495.5939 | 254.1506 | [7 empty] | -69.525 | 66.4046 | 0.5355 | 4607.7802 | 0.1536 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -83.8747 | -2.7305 | 41.6121 | 9377.9621 | 13.2873 | [6 empty] | 320.7169 | 506.1241 | 407.5376 | [5 empty] | -67.4575 | 35.5061 | 5869.5139 | [5 empty] | 322.1025 | 507.846 | 403.3519 | [7 empty] | -67.0992 | 36.6069 | 1.1576 | 5806.755 | 0.3707 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -80.2257 | -32.0031 | 24.8231 | 15157.1431 | 5.9038 | [6 empty] | 376.514 | 528.4494 | 701.3166 | [5 empty] | -63.4893 | -13.6707 | 10004.9832 | [5 empty] | 378.3837 | 529.8727 | 695.7656 | [7 empty] | -62.8058 | -12.5578 | 1.306 | 9803.0587 | 0.3915 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 150.3605 | 18.347 | 85.2993 | 2244.3827 | 15.7516 | [6 empty] | 42.8509 | 21.9665 | 7.6539 | [5 empty] | 65.5956 | 8.8138 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.7364 | 22.0796 | 7.6597 | [7 empty] | 64.9825 | 8.9934 | 0.6388 | 2244.3827 | 0.2158 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 136.5839 | -0.2411 | 77.1902 | 2244.3827 | 15.4882 | [6 empty] | 44.8478 | 22.7655 | 18.1674 | [5 empty] | 59.3978 | -1.0371 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.8902 | 22.4994 | 18.2883 | [7 empty] | 57.7255 | -1.2003 | 1.6802 | 2244.3827 | 0.3479 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 114.4706 | -29.0588 | 64.5057 | 4374.2217 | 15.6633 | [6 empty] | 47.9436 | 24.0042 | 34.4677 | [5 empty] | 51.8776 | -13.4671 | 5044.6042 | [5 empty] | 47.5442 | 24.0026 | 33.7598 | [7 empty] | 51.506 | -12.8559 | 0.7154 | 4930.0876 | 0.2963 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 92.8601 | -59.254 | 58.4123 | 15780.5487 | 16.338 | [6 empty] | 52.2818 | 25.74 | 57.3088 | [5 empty] | 44.1182 | -27.0635 | 11583.5775 | [5 empty] | 51.6082 | 25.5635 | 58.5176 | [7 empty] | 42.5571 | -27.8061 | 1.7286 | 12737.4463 | 0.4414 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 75.1519 | -86.6986 | 58.0462 | 6.4036e+17 | 16.589 | [6 empty] | 60.0303 | 28.8403 | 98.1057 | [5 empty] | 34.812 | -44.9607 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 59.2174 | 28.5588 | 97.9847 | [7 empty] | 33.9631 | -45.0307 | 0.8518 | 6.4036e+17 | 0.2261 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 60.0667 | -112.095 | 56.3424 | 2.9273e+18 | 16.0447 | [6 empty] | 75.0365 | 34.8445 | 177.1155 | [5 empty] | 24.4233 | -68.4599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.2588 | 34.6714 | 174.6075 | [7 empty] | 24.2909 | -67.8101 | 0.6632 | 2.9273e+18 | 0.1699 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 48.829 | -134.1922 | 50.0903 | 2.9273e+18 | 14.5984 | [6 empty] | 104.1328 | 46.4864 | 330.3112 | [5 empty] | 14.3918 | -97.8175 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.3026 | 46.102 | 331.0753 | [7 empty] | 13.7941 | -97.9812 | 0.6197 | 2.9273e+18 | 0.1977 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 39.8401 | -154.095 | 39.7411 | 2.9273e+18 | 11.8566 | [6 empty] | 159.9299 | 68.8117 | 624.0902 | [5 empty] | 5.5095 | -134.076 | 4.391e+18 | [5 empty] | 159.1085 | 68.706 | 620.8828 | [7 empty] | 5.3779 | -133.735 | 0.3654 | 4.391e+18 | 0.0916 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 146.8876 | 27.4182 | 85.7044 | 2244.3827 | 15.9085 | [6 empty] | 43.9153 | 25.8293 | 2.6676 | [5 empty] | 61.6469 | 18.5154 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.0709 | 25.7961 | 3.0594 | [7 empty] | 61.8029 | 17.9897 | 0.5484 | 2244.3827 | 0.5802 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 142.297 | 21.4474 | 84.2156 | 2244.3827 | 15.8139 | [6 empty] | 44.9982 | 26.2626 | 8.3692 | [5 empty] | 58.5467 | 12.6065 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.4989 | 26.0125 | 8.4155 | [7 empty] | 57.9664 | 12.4351 | 0.6051 | 2244.3827 | 0.175 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 130.0582 | 3.2258 | 76.471 | 2244.3827 | 15.7939 | [6 empty] | 46.9951 | 27.0616 | 18.8828 | [5 empty] | 53.5876 | 2.986 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.5888 | 26.8193 | 18.4731 | [7 empty] | 53.5178 | 3.1801 | 0.2062 | 2244.3827 | 0.1725 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 109.9146 | -25.4376 | 64.5562 | 4207.0871 | 16.1081 | [6 empty] | 50.0909 | 28.3003 | 35.183 | [5 empty] | 47.3726 | -9.4379 | 4712.3149 | [5 empty] | 49.1421 | 27.9362 | 35.0158 | [7 empty] | 46.2533 | -9.5057 | 1.1213 | 4804.3416 | 0.2798 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 89.8246 | -55.9496 | 58.9454 | 13581.4379 | 16.7573 | [6 empty] | 54.4291 | 30.0361 | 58.0242 | [5 empty] | 40.7298 | -23.3265 | 9481.695 | [5 empty] | 53.7394 | 29.731 | 58.4651 | [7 empty] | 39.7744 | -23.7721 | 1.0542 | 9905.3123 | 0.3006 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 73.0839 | -83.9837 | 58.4775 | 6.4036e+17 | 16.8863 | [6 empty] | 62.1776 | 33.1364 | 98.821 | [5 empty] | 32.4589 | -41.9215 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 61.3009 | 32.7777 | 97.7103 | [7 empty] | 31.9757 | -41.6326 | 0.563 | 1.3722e+17 | 0.1785 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 58.599 | -110.0587 | 56.3423 | 2.9273e+18 | 16.2497 | [6 empty] | 77.1838 | 39.1406 | 177.8308 | [5 empty] | 22.8638 | -66.499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 76.7473 | 39.0937 | 174.7811 | [7 empty] | 23.1405 | -65.622 | 0.9196 | 2.9273e+18 | 0.2251 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 47.674 | -132.7345 | 49.6344 | 2.9273e+18 | 14.7849 | [6 empty] | 106.2801 | 50.7825 | 331.0266 | [5 empty] | 13.3117 | -96.9182 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.5714 | 50.5315 | 331.3815 | [7 empty] | 12.799 | -97.0139 | 0.5215 | 2.9273e+18 | 0.1695 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 38.8328 | -153.0802 | 39.1659 | 2.9273e+18 | 12.0655 | [6 empty] | 162.0772 | 73.1078 | 624.8055 | [5 empty] | 4.7161 | -133.8445 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.142 | 72.915 | 621.3289 | [7 empty] | 4.5792 | -133.4706 | 0.3981 | 2.9273e+18 | 0.0967 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.6634 | 36.2905 | 71.1329 | 2244.3827 | 16.9691 | [6 empty] | 47.8749 | 33.7512 | 3.9867 | [5 empty] | 49.5896 | 24.0611 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.2035 | 33.3787 | 4.6605 | [7 empty] | 48.5165 | 23.2461 | 1.3475 | 2244.3827 | 0.7545 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.13 | 30.8779 | 69.7125 | 2244.3827 | 16.8179 | [6 empty] | 48.9578 | 34.1845 | 9.6883 | [5 empty] | 47.5071 | 18.6006 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.1985 | 33.876 | 10.0739 | [7 empty] | 46.2938 | 18.1656 | 1.2889 | 2244.3827 | 0.4104 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 107.7937 | 13.6619 | 63.8566 | 2244.3827 | 16.861 | [6 empty] | 50.9546 | 34.9834 | 20.2018 | [5 empty] | 44.0736 | 9.4901 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.1192 | 34.5353 | 20.7305 | [7 empty] | 42.9652 | 8.8144 | 1.2981 | 2244.3828 | 0.5302 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 92.8914 | -14.3669 | 54.5764 | 4045.9535 | 17.2342 | [6 empty] | 54.0505 | 36.2221 | 36.5021 | [5 empty] | 39.5857 | -2.6584 | 4362.0172 | [5 empty] | 54.0003 | 36.2114 | 35.7238 | [7 empty] | 39.8801 | -2.0975 | 0.6335 | 4258.8782 | 0.3268 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 77.3618 | -45.5064 | 51.6005 | 10117.4284 | 17.945 | [6 empty] | 58.3887 | 37.9579 | 59.3432 | [5 empty] | 34.5531 | -16.6963 | 7532.9163 | [5 empty] | 58.211 | 38.1097 | 58.7941 | [7 empty] | 34.2319 | -16.1828 | 0.6057 | 7419.9977 | 0.2607 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 63.8528 | -75.0556 | 52.9997 | 1.3722e+17 | 18.024 | [6 empty] | 66.1372 | 41.0582 | 100.14 | [5 empty] | 27.9368 | -36.0811 | 32244.487 | [5 empty] | 65.5255 | 40.7985 | 97.8029 | [7 empty] | 28.1092 | -35.1636 | 0.9336 | 27949.4366 | 0.3008 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 51.5673 | -102.9671 | 51.6527 | 2.9273e+18 | 17.3219 | [6 empty] | 81.1434 | 47.0624 | 179.1499 | [5 empty] | 19.7808 | -62.2532 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 80.3365 | 46.8394 | 177.316 | [7 empty] | 19.4602 | -61.7627 | 0.586 | 2.9273e+18 | 0.1754 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 42.0479 | -127.321 | 44.9797 | 2.9273e+18 | 15.8578 | [6 empty] | 110.2397 | 58.7043 | 332.3456 | [5 empty] | 11.207 | -94.5794 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.7295 | 58.6755 | 330.9224 | [7 empty] | 10.9962 | -94.292 | 0.3564 | 2.9273e+18 | 0.112 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 34.0363 | -148.9757 | 34.7411 | 4.391e+18 | 13.1037 | [6 empty] | 166.0367 | 81.0296 | 626.1246 | [5 empty] | 3.2156 | -132.9436 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.336 | 81.1738 | 620.546 | [7 empty] | 3.27 | -132.2625 | 0.6832 | 2.9273e+18 | 0.1405 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 81.9733 | 49.3091 | 50.033 | 2244.3827 | 18.722 | [6 empty] | 54.0138 | 46.0332 | 6.0317 | [5 empty] | 35.4118 | 30.9971 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.7289 | 45.8042 | 6.5476 | [7 empty] | 35.0388 | 30.4412 | 0.6695 | 2244.3827 | 0.495 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 79.5263 | 44.6633 | 49.0016 | 2244.3827 | 18.7194 | [6 empty] | 55.0967 | 46.4665 | 11.7334 | [5 empty] | 34.1708 | 26.115 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.8755 | 46.2631 | 11.4601 | [7 empty] | 34.2343 | 26.2395 | 0.1398 | 2244.3827 | 0.1433 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 75.0933 | 29.1268 | 44.499 | 2244.3827 | 18.6856 | [6 empty] | 57.0935 | 47.2655 | 22.2469 | [5 empty] | 32.0663 | 17.7761 | 1883.6699 | [5 empty] | 56.5964 | 47.0216 | 22.2058 | [7 empty] | 31.572 | 17.7255 | 0.4969 | 1876.7945 | 0.1997 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 66.029 | 2.7475 | 36.9973 | 3956.0181 | 19.1436 | [6 empty] | 60.1894 | 48.5042 | 38.5472 | [5 empty] | 29.2015 | 6.2878 | 4107.3124 | [5 empty] | 59.6754 | 48.2467 | 38.8081 | [7 empty] | 28.607 | 5.9974 | 0.6617 | 4161.437 | 0.2549 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 56.1473 | -28.2347 | 36.7394 | 7586.8478 | 20.0003 | [6 empty] | 64.5276 | 50.24 | 61.3883 | [5 empty] | 25.828 | -7.4857 | 6159.1714 | [5 empty] | 63.5204 | 49.8126 | 62.749 | [7 empty] | 24.3524 | -8.464 | 1.7704 | 6428.9045 | 0.695 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 47.1176 | -59.0991 | 41.0894 | 23530.3402 | 20.1313 | [6 empty] | 72.2761 | 53.3403 | 102.1851 | [5 empty] | 21.1214 | -27.2788 | 13473.6424 | [5 empty] | 71.0946 | 52.8648 | 101.9019 | [7 empty] | 20.089 | -27.3673 | 1.0362 | 13887.7165 | 0.4045 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 38.2844 | -89.2084 | 41.4253 | 2.9273e+18 | 19.4517 | [6 empty] | 87.2823 | 59.3445 | 181.1949 | [5 empty] | 14.8811 | -55.0274 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.8289 | 59.797 | 177.5641 | [7 empty] | 15.8675 | -53.5773 | 1.7538 | 2.9273e+18 | 0.5422 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 31.1434 | -115.937 | 34.9733 | 2.9273e+18 | 18.0264 | [6 empty] | 116.3786 | 70.9864 | 334.3907 | [5 empty] | 7.8146 | -89.8813 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 116.7833 | 71.4591 | 333.2434 | [7 empty] | 8.0158 | -89.4428 | 0.4824 | 2.9273e+18 | 0.1577 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 24.6766 | -139.6245 | 25.4794 | 2.9273e+18 | 14.8048 | [6 empty] | 172.1756 | 93.3117 | 628.1697 | [5 empty] | 0.8347 | -130.6375 | 4.391e+18 | [5 empty] | 172.0967 | 93.9698 | 621.582 | [7 empty] | 1.1193 | -129.6463 | 1.0312 | 2.9273e+18 | 0.2362 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 42.9671 | 64.08 | 33.5678 | 2244.3827 | 21.8382 | [6 empty] | 62.6161 | 63.2438 | 8.8974 | [5 empty] | 21.0343 | 38.6685 | 2135.6875 | [5 empty] | 62.8575 | 62.9668 | 9.0979 | [7 empty] | 21.8135 | 38.272 | 0.8743 | 2163.7629 | 0.5033 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 41.3842 | 60.1518 | 33.2491 | 2244.3827 | 22.0125 | [6 empty] | 63.699 | 63.6771 | 14.599 | [5 empty] | 20.3605 | 34.3932 | 1951.6609 | [5 empty] | 63.3184 | 63.1431 | 14.8447 | [7 empty] | 20.4222 | 33.9447 | 0.4527 | 1946.6607 | 0.2999 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 39.632 | 46.5903 | 28.346 | 1923.4609 | 21.7136 | [6 empty] | 65.6958 | 64.476 | 25.1126 | [5 empty] | 19.192 | 26.9509 | 3158.5373 | [5 empty] | 65.8387 | 64.3685 | 25.0396 | [7 empty] | 19.6053 | 26.8928 | 0.4173 | 3146.3847 | 0.2604 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 34.9498 | 22.6596 | 18.4905 | 3914.437 | 21.7764 | [6 empty] | 68.7917 | 65.7147 | 41.4129 | [5 empty] | 17.5473 | 16.4105 | 3950.7785 | [5 empty] | 68.7796 | 65.6284 | 41.6219 | [7 empty] | 17.5826 | 16.2181 | 0.1956 | 3963.4461 | 0.1723 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 29.8053 | -6.9304 | 17.5902 | 6117.9904 | 23.0607 | [6 empty] | 73.1299 | 67.4505 | 64.254 | [5 empty] | 15.5271 | 3.3433 | 5288.8332 | [5 empty] | 73.099 | 67.3764 | 63.8584 | [7 empty] | 15.6792 | 3.5135 | 0.2282 | 5262.1116 | 0.1206 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 25.0047 | -37.9762 | 25.0793 | 11403.4678 | 22.9795 | [6 empty] | 80.8784 | 70.5508 | 105.0508 | [5 empty] | 12.5497 | -16.2083 | 8896.7461 | [5 empty] | 80.354 | 70.4879 | 105.9815 | [7 empty] | 11.7077 | -16.6017 | 0.9294 | 9093.241 | 0.4581 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 19.7965 | -69.5158 | 27.1509 | 214975.2845 | 21.8144 | [6 empty] | 95.8846 | 76.555 | 184.0606 | [5 empty] | 8.3019 | -44.9182 | 10568593.75 | [5 empty] | 95.8306 | 76.8209 | 182.3914 | [7 empty] | 8.3192 | -44.1625 | 0.7558 | 223939.1683 | 0.2387 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 15.4488 | -98.4081 | 20.318 | 2.9273e+18 | 19.5837 | [6 empty] | 124.9808 | 88.1969 | 337.2564 | [5 empty] | 3.0664 | -82.2991 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.5528 | 88.0869 | 339.1496 | [7 empty] | 2.5046 | -82.7455 | 0.7175 | 2.9273e+18 | 0.2602 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 11.0579 | -124.3631 | 13.7083 | 2.9273e+18 | 16.0125 | [6 empty] | 180.7779 | 110.5222 | 631.0354 | [5 empty] | -2.5265 | -126.2023 | 4.391e+18 | [5 empty] | 180.5759 | 111.2676 | 623.0125 | [7 empty] | -2.2426 | -124.8601 | 1.3719 | 4.391e+18 | 0.277 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 6.6983 | 79.3328 | 30.3796 | 1934.1624 | 21.8801 | [6 empty] | 77.9807 | 93.9837 | 14.0159 | [5 empty] | 3.5368 | 49.1181 | 1869.6366 | [5 empty] | 77.4624 | 93.13 | 14.2824 | [7 empty] | 3.7055 | 48.6262 | 0.5201 | 1867.5893 | 0.2773 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 5.7782 | 76.0183 | 30.554 | 1895.9955 | 21.9862 | [6 empty] | 79.0636 | 94.417 | 19.7175 | [5 empty] | 3.281 | 45.5665 | 3064.7981 | [5 empty] | 77.531 | 93.1592 | 20.1 | [7 empty] | 2.4263 | 44.9905 | 1.0307 | 3096.2776 | 0.5547 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 5.6076 | 64.3128 | 25.1929 | 3154.5518 | 21.5032 | [6 empty] | 81.0605 | 95.216 | 30.2311 | [5 empty] | 2.8279 | 39.2737 | 3348.4395 | [5 empty] | 79.8235 | 94.0482 | 31.0459 | [7 empty] | 2.209 | 38.4034 | 1.0679 | 3392.8488 | 0.5535 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 3.6982 | 43.1 | 13.07 | 3893.0986 | 20.7518 | [6 empty] | 84.1563 | 96.4547 | 46.5313 | [5 empty] | 2.1688 | 30.1198 | 3836.443 | [5 empty] | 84.2806 | 96.1307 | 46.6516 | [7 empty] | 2.6514 | 29.8475 | 0.5541 | 3836.459 | 0.3367 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 1.7618 | 15.7549 | 2.6586 | 5291.122 | 20.7111 | [6 empty] | 88.4945 | 98.1905 | 69.3724 | [5 empty] | 1.3232 | 18.377 | 4636.9606 | [5 empty] | 88.0889 | 97.791 | 69.577 | [7 empty] | 1.1646 | 18.1062 | 0.3139 | 4659.6482 | 0.1829 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -2.0268 | -45.9881 | 17.3511 | 16356.5541 | 20.5036 | [6 empty] | 111.2492 | 107.295 | 189.1791 | [5 empty] | -2.062 | -28.6371 | 14607.1771 | [5 empty] | 110.4957 | 107.1632 | 189.371 | [7 empty] | -2.7608 | -28.6961 | 0.7013 | 14817.3742 | 0.5441 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -3.7683 | -76.1438 | 7.9313 | 2.9273e+18 | 18.6333 | [6 empty] | 140.3455 | 118.9369 | 342.3748 | [5 empty] | -4.9177 | -68.2962 | 4.391e+18 | [5 empty] | 139.7549 | 118.8136 | 338.5688 | [7 empty] | -4.8554 | -67.4045 | 0.8939 | 2.9273e+18 | 0.1839 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -5.9019 | -103.9994 | 12.7911 | 2.9273e+18 | 16.2054 | [6 empty] | 196.1426 | 141.2622 | 636.1538 | [5 empty] | -8.3919 | -116.5457 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 196.5361 | 142.0569 | 632.8785 | [7 empty] | -8.2287 | -115.7716 | 0.7911 | 4.391e+18 | 0.1824 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -25.6745 | 94.4397 | 31.8869 | 3073.5571 | 17.8006 | [6 empty] | 107.7369 | 153.5168 | 23.9286 | [5 empty] | -17.4666 | 63.6273 | 3221.794 | [5 empty] | 107.3683 | 152.619 | 23.7721 | [7 empty] | -17.1284 | 63.4328 | 0.3902 | 3217.8918 | 0.1764 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -26.093 | 91.575 | 31.8933 | 3140.9516 | 17.8069 | [6 empty] | 108.8198 | 153.95 | 29.6302 | [5 empty] | -17.4746 | 60.8682 | 3309.4045 | [5 empty] | 108.3758 | 153.0012 | 29.4966 | [7 empty] | -17.1849 | 60.6471 | 0.3644 | 3307.1421 | 0.1727 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -25.4231 | 81.493 | 26.7882 | 3364.3145 | 17.3069 | [6 empty] | 110.8167 | 154.749 | 40.1438 | [5 empty] | -17.4898 | 55.9065 | 3477.7948 | [5 empty] | 109.7251 | 153.5033 | 41.0004 | [7 empty] | -17.8214 | 55.1942 | 0.7857 | 3502.9209 | 0.3902 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -25.7496 | 62.8745 | 16.5496 | 3881.1246 | 16.7482 | [6 empty] | 113.9125 | 155.9877 | 56.4441 | [5 empty] | -17.5145 | 48.5193 | 3758.6857 | [5 empty] | 113.6245 | 155.44 | 57.2964 | [7 empty] | -17.5212 | 47.962 | 0.5574 | 3778.7687 | 0.2304 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -25.7406 | 38.1456 | 8.2111 | 4815.5878 | 16.873 | [6 empty] | 118.2507 | 157.7235 | 79.2852 | [5 empty] | -17.5514 | 38.744 | 4197.5475 | [5 empty] | 117.6936 | 157.351 | 79.7086 | [7 empty] | -17.9044 | 38.4872 | 0.4366 | 4215.9768 | 0.2043 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -25.2757 | 9.9812 | 14.8952 | 6439.9376 | 17.8979 | [6 empty] | 125.9992 | 160.8238 | 120.082 | [5 empty] | -17.6225 | 22.7599 | 5130.3907 | [5 empty] | 125.7505 | 160.6225 | 119.7775 | [7 empty] | -17.6811 | 22.8179 | 0.0825 | 5127.4086 | 0.047 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -25.2383 | -20.9052 | 18.6373 | 9867.168 | 17.9822 | [6 empty] | 141.0054 | 166.828 | 199.0918 | [5 empty] | -17.7752 | -3.8274 | 7730.6667 | [5 empty] | 140.6938 | 166.6163 | 196.2916 | [7 empty] | -17.5752 | -2.9916 | 0.8594 | 7605.3256 | 0.46 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -24.9241 | -51.2742 | 10.0737 | 21036.5736 | 15.896 | [6 empty] | 170.1017 | 178.4699 | 352.2876 | [5 empty] | -18.1066 | -43.858 | 30010.9752 | [5 empty] | 170.7412 | 178.9623 | 350.0503 | [7 empty] | -17.6683 | -43.1416 | 0.8398 | 27844.9922 | 0.2825 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -25.0449 | -80.2842 | 17.3407 | 4.391e+18 | 14.5521 | [6 empty] | 225.8988 | 200.7952 | 646.0666 | [5 empty] | -18.7944 | -96.4592 | 4.391e+18 | [5 empty] | 226.2973 | 202.4275 | 639.8047 | [7 empty] | -18.7754 | -94.8202 | 1.6392 | 4.391e+18 | 0.2862 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -53.9437 | 108.9536 | 29.1891 | 3273.9454 | 11.61 | [6 empty] | 165.4326 | 268.9481 | 43.1489 | [5 empty] | -41.0312 | 82.7758 | 3412.1323 | [5 empty] | 164.7792 | 267.7505 | 43.3079 | [7 empty] | -40.9227 | 82.4905 | 0.3053 | 3415.0131 | 0.1243 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -54.0639 | 106.4311 | 28.8369 | 3323.9786 | 11.4903 | [6 empty] | 166.5155 | 269.3814 | 48.8505 | [5 empty] | -40.9412 | 80.7531 | 3462.4415 | [5 empty] | 165.7669 | 268.1334 | 48.7287 | [7 empty] | -40.8552 | 80.5603 | 0.2111 | 3463.3326 | 0.1104 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -52.9984 | 97.7035 | 23.9747 | 3492.1068 | 10.9142 | [6 empty] | 168.5123 | 270.1803 | 59.3641 | [5 empty] | -40.7782 | 77.077 | 3557.6685 | [5 empty] | 167.3916 | 268.6713 | 59.857 | [7 empty] | -40.9078 | 76.6363 | 0.4594 | 3567.7322 | 0.2053 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -52.4608 | 81.3619 | 15.4695 | 3873.2315 | 10.5681 | [6 empty] | 171.6082 | 271.419 | 75.6643 | [5 empty] | -40.5329 | 71.5115 | 3711.9876 | [5 empty] | 171.1742 | 270.7276 | 75.1948 | [7 empty] | -40.4619 | 71.5297 | 0.0733 | 3708.8974 | 0.0655 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -51.3761 | 59.1838 | 12.1561 | 4534.1293 | 11.2961 | [6 empty] | 175.9464 | 273.1548 | 98.5054 | [5 empty] | -40.2034 | 63.9737 | 3942.8828 | [5 empty] | 174.433 | 271.6904 | 99.5356 | [7 empty] | -40.7021 | 63.3882 | 0.769 | 3966.22 | 0.3091 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -49.6747 | 33.1874 | 20.6245 | 5612.6599 | 12.8989 | [6 empty] | 183.6949 | 276.2551 | 139.3023 | [5 empty] | -39.6537 | 51.2137 | 4401.6651 | [5 empty] | 182.2324 | 275.0109 | 139.2339 | [7 empty] | -40.1073 | 51.013 | 0.496 | 4414.8054 | 0.2012 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -48.2039 | 3.8698 | 26.6372 | 7549.6604 | 14.7909 | [6 empty] | 198.7011 | 282.2593 | 218.3121 | [5 empty] | -38.7125 | 28.7586 | 5486.3286 | [5 empty] | 197.5942 | 280.9209 | 216.2789 | [7 empty] | -38.6678 | 28.9924 | 0.2381 | 5469.9191 | 0.14 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -46.4611 | -25.8492 | 20.0637 | 11445.8394 | 12.0093 | [6 empty] | 227.7974 | 293.9012 | 371.5078 | [5 empty] | -37.2556 | -8.022 | 8794.36 | [5 empty] | 227.7554 | 293.1298 | 367.7411 | [7 empty] | -36.6444 | -7.42 | 0.8579 | 8681.3745 | 0.2946 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -45.0365 | -55.121 | 11.6239 | 24771.8125 | 10.5867 | [6 empty] | 283.5944 | 316.2265 | 665.2868 | [5 empty] | -35.3741 | -61.5824 | 131626.3439 | [5 empty] | 283.8432 | 316.5112 | 658.0218 | [7 empty] | -34.86 | -60.2737 | 1.4061 | 85361.8086 | 0.226 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -78.9088 | 123.0991 | 20.1051 | 3404.8192 | 4.622 | [6 empty] | 276.0739 | 490.3073 | 80.0071 | [5 empty] | -66.7689 | 107.0729 | 3523.2715 | [5 empty] | 277.5704 | 490.2634 | 79.1954 | [7 empty] | -65.8504 | 107.143 | 0.9212 | 3512.6999 | 0.2392 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -78.846 | 120.8734 | 19.4989 | 3443.3539 | 4.3303 | [6 empty] | 277.1568 | 490.7406 | 85.7087 | [5 empty] | -66.6645 | 105.6478 | 3551.1112 | [5 empty] | 278.744 | 491.5705 | 86.729 | [7 empty] | -66.1289 | 105.4103 | 0.5859 | 3551.4684 | 0.1101 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -77.616 | 113.2791 | 15.1318 | 3573.3987 | 3.4054 | [6 empty] | 279.1536 | 491.5395 | 96.2222 | [5 empty] | -66.4736 | 103.041 | 3603.2188 | [5 empty] | 280.0004 | 491.9367 | 96.2977 | [7 empty] | -66.1439 | 103.0237 | 0.3301 | 3600.6791 | 0.076 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -76.6125 | 98.9307 | 10.431 | 3862.6788 | 3.7371 | [6 empty] | 282.2495 | 492.7783 | 112.5225 | [5 empty] | -66.1823 | 99.0527 | 3686.0468 | [5 empty] | 282.5873 | 492.7754 | 112.9314 | [7 empty] | -66.0172 | 98.9265 | 0.2079 | 3687.0526 | 0.0366 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -74.9433 | 79.1046 | 17.1218 | 4348.671 | 6.2095 | [6 empty] | 286.5877 | 494.514 | 135.3636 | [5 empty] | -65.7832 | 93.5701 | 3806.4585 | [5 empty] | 286.8055 | 494.1577 | 136.0912 | [7 empty] | -65.5797 | 93.315 | 0.3263 | 3809.7422 | 0.0636 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -72.6083 | 55.4224 | 29.6189 | 5104.6025 | 9.0961 | [6 empty] | 294.3362 | 497.6143 | 176.1604 | [5 empty] | -65.0957 | 84.0727 | 4034.8866 | [5 empty] | 294.4803 | 497.7177 | 176.6006 | [7 empty] | -65.0801 | 83.9811 | 0.0929 | 4037.2008 | 0.0248 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -70.2981 | 27.995 | 39.2186 | 6355.261 | 11.8843 | [6 empty] | 309.3424 | 503.6186 | 255.1702 | [5 empty] | -63.8498 | 66.6799 | 4530.3188 | [5 empty] | 310.0848 | 503.9012 | 255.4727 | [7 empty] | -63.5751 | 66.6199 | 0.2812 | 4528.8764 | 0.065 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -67.6108 | -0.5255 | 37.2373 | 8434.2047 | 13.0667 | [6 empty] | 338.4387 | 515.2605 | 408.366 | [5 empty] | -61.715 | 36.2422 | 5727.6453 | [5 empty] | 338.7307 | 516.0353 | 403.7849 | [7 empty] | -61.5684 | 37.269 | 1.0372 | 5674.8389 | 0.3247 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -65.1007 | -29.4066 | 18.0978 | 12635.6295 | 5.987 | [6 empty] | 394.2357 | 537.5858 | 702.145 | [5 empty] | -58.4328 | -12.582 | 9567.0649 | [5 empty] | 395.7581 | 538.3147 | 699.5813 | [7 empty] | -57.8509 | -12.0898 | 0.7621 | 9472.1189 | 0.2033 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 181.9732 | 24.4354 | 88.9534 | 2244.3827 | 15.3319 | [6 empty] | 77.172 | 39.6605 | 9.2581 | [5 empty] | 93.423 | 15.9754 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.7352 | 39.6166 | 9.3928 | [7 empty] | 92.5781 | 15.943 | 0.8456 | 2244.3827 | 0.1268 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 170.0319 | 8.5503 | 81.9456 | 2244.3827 | 15.3256 | [6 empty] | 79.1688 | 40.4595 | 19.7717 | [5 empty] | 88.0897 | 7.7972 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.4158 | 40.2241 | 20.0005 | [7 empty] | 87.053 | 7.5855 | 1.0581 | 2244.3827 | 0.205 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 149.3154 | -17.7986 | 69.869 | 2244.3827 | 15.8787 | [6 empty] | 82.2647 | 41.6982 | 36.0719 | [5 empty] | 80.9571 | -3.3479 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.6362 | 41.4684 | 36.2107 | [7 empty] | 80.2273 | -3.5249 | 0.751 | 2244.3827 | 0.1521 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.9686 | -47.6091 | 62.4907 | 6730.2644 | 16.7672 | [6 empty] | 86.6029 | 43.434 | 58.913 | [5 empty] | 72.7433 | -16.5493 | 4588.925 | [5 empty] | 87.239 | 43.7445 | 58.336 | [7 empty] | 73.5311 | -16.0497 | 0.9328 | 4448.4956 | 0.2414 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 106.958 | -76.2478 | 61.1065 | 23007.8636 | 17.0836 | [6 empty] | 94.3514 | 46.5343 | 99.7099 | [5 empty] | 61.6146 | -35.2847 | 10461.4331 | [5 empty] | 93.6945 | 46.35 | 99.2176 | [7 empty] | 61.1353 | -35.1303 | 0.5036 | 10480.8356 | 0.1064 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 88.7636 | -103.6704 | 59.1805 | 1.0063e+18 | 16.5974 | [6 empty] | 109.3576 | 52.5385 | 178.7197 | [5 empty] | 47.4562 | -61.2909 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 108.9664 | 52.5062 | 175.1863 | [7 empty] | 48.044 | -60.1861 | 1.2514 | 6.4036e+17 | 0.2766 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 74.3364 | -127.8643 | 53.9929 | 2.9273e+18 | 15.4052 | [6 empty] | 138.4539 | 64.1804 | 331.9154 | [5 empty] | 32.2912 | -93.9905 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 137.5212 | 63.8448 | 330.7306 | [7 empty] | 31.9277 | -93.8488 | 0.3902 | 2.9273e+18 | 0.1122 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 62.4839 | -149.5209 | 47.1511 | 2.9273e+18 | 13.1243 | [6 empty] | 194.2509 | 86.5057 | 625.6944 | [5 empty] | 18.3745 | -132.8599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 193.0736 | 86.2436 | 624.4982 | [7 empty] | 17.8993 | -132.7338 | 0.4917 | 2.9273e+18 | 0.1374 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 178.7517 | 31.7905 | 89.4028 | 2244.3827 | 15.5049 | [6 empty] | 78.2364 | 43.5233 | 4.2718 | [5 empty] | 89.7427 | 23.4082 | 2244.3827 | [5 empty] | 77.7764 | 43.2975 | 4.8436 | [7 empty] | 88.9963 | 22.8542 | 0.9296 | 2244.3827 | 0.6218 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 174.8513 | 26.8917 | 88.224 | 2244.3827 | 15.4061 | [6 empty] | 79.3193 | 43.9566 | 9.9735 | [5 empty] | 87.0052 | 18.7343 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.2834 | 43.4382 | 10.0382 | [7 empty] | 86.1751 | 18.5006 | 0.8624 | 2244.3827 | 0.2264 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 163.8775 | 11.2801 | 81.5005 | 2244.3827 | 15.562 | [6 empty] | 81.3161 | 44.7556 | 20.487 | [5 empty] | 82.3787 | 10.7583 | 2244.3827 | [5 empty] | 80.2905 | 44.361 | 20.7298 | [7 empty] | 81.1976 | 10.471 | 1.2155 | 2244.3827 | 0.2627 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 144.5889 | -14.8092 | 70.0119 | 2244.3827 | 16.2012 | [6 empty] | 84.412 | 45.9943 | 36.7873 | [5 empty] | 76.1144 | -0.2179 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.3338 | 45.5211 | 37.2716 | [7 empty] | 74.9014 | -0.7389 | 1.3201 | 2244.3827 | 0.3467 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 123.5489 | -44.6317 | 63.0554 | 6464.0621 | 17.0793 | [6 empty] | 88.7502 | 47.7301 | 59.6284 | [5 empty] | 68.7911 | -13.3655 | 4440.4303 | [5 empty] | 88.5015 | 47.5987 | 59.0748 | [7 empty] | 68.8713 | -13.127 | 0.2516 | 4392.9546 | 0.0999 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 104.4972 | -73.5666 | 61.689 | 19563.4009 | 17.3201 | [6 empty] | 96.4987 | 50.8304 | 100.4252 | [5 empty] | 58.6829 | -32.2558 | 9409.215 | [5 empty] | 95.0555 | 50.2003 | 100.5134 | [7 empty] | 57.4818 | -32.6145 | 1.2535 | 9732.988 | 0.2945 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 86.9569 | -101.4133 | 59.4437 | 6.4036e+17 | 16.7506 | [6 empty] | 111.5049 | 56.8346 | 179.435 | [5 empty] | 45.521 | -58.7915 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 110.7332 | 56.6054 | 178.4352 | [7 empty] | 45.1415 | -58.5563 | 0.4464 | 6.4036e+17 | 0.1099 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 72.9163 | -126.0746 | 53.7419 | 2.9273e+18 | 15.536 | [6 empty] | 140.6012 | 68.4765 | 332.6308 | [5 empty] | 31.0791 | -92.3428 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 140.0826 | 68.4149 | 331.1261 | [7 empty] | 30.9433 | -92.0384 | 0.3333 | 2.9273e+18 | 0.0742 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 61.316 | -148.0823 | 46.591 | 2.9273e+18 | 13.2175 | [6 empty] | 196.3982 | 90.8018 | 626.4098 | [5 empty] | 17.5757 | -132.0354 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 195.138 | 90.6989 | 621.9319 | [7 empty] | 17.3442 | -131.4768 | 0.6046 | 2.9273e+18 | 0.1323 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 154.5906 | 39.2056 | 76.7504 | 2244.3827 | 16.4916 | [6 empty] | 82.1959 | 51.4452 | 5.5909 | [5 empty] | 78.7022 | 27.7345 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.9304 | 51.0862 | 6.021 | [7 empty] | 78.7257 | 27.1797 | 0.5552 | 2244.3827 | 0.6155 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.2706 | 34.6826 | 75.5527 | 2244.3827 | 16.414 | [6 empty] | 83.2788 | 51.8785 | 11.2925 | [5 empty] | 76.5774 | 23.3189 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.2103 | 51.3432 | 11.6896 | [7 empty] | 75.5313 | 22.8582 | 1.143 | 2244.3827 | 0.3946 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 142.967 | 19.81 | 70.1455 | 2244.3827 | 16.5685 | [6 empty] | 85.2757 | 52.6774 | 21.806 | [5 empty] | 72.9417 | 15.7061 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.6822 | 52.39 | 21.934 | [7 empty] | 72.3998 | 15.5184 | 0.5734 | 2244.3827 | 0.1534 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 127.6322 | -5.5735 | 60.6455 | 2244.3827 | 17.2726 | [6 empty] | 88.3715 | 53.9161 | 38.1063 | [5 empty] | 67.9288 | 5.0745 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.8848 | 53.6275 | 38.2365 | [7 empty] | 67.5736 | 4.8508 | 0.4198 | 2244.3827 | 0.1516 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 110.4993 | -35.3632 | 55.8002 | 5899.2684 | 18.2107 | [6 empty] | 92.7097 | 55.6519 | 60.9474 | [5 empty] | 61.9349 | -7.8832 | 4251.067 | [5 empty] | 91.56 | 55.188 | 62.2267 | [7 empty] | 60.384 | -8.7721 | 1.7876 | 4448.5977 | 0.4945 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 94.511 | -64.9982 | 56.0488 | 14105.3507 | 18.4478 | [6 empty] | 100.4582 | 58.7522 | 101.7443 | [5 empty] | 53.4213 | -26.8785 | 8114.2043 | [5 empty] | 99.0545 | 58.2688 | 101.5198 | [7 empty] | 52.2254 | -26.9602 | 1.1987 | 8256.1544 | 0.2735 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 79.2828 | -93.9925 | 54.6309 | 6.4036e+17 | 17.86 | [6 empty] | 115.4644 | 64.7564 | 180.7541 | [5 empty] | 41.9178 | -54.1379 | 8084846437996577 | [5 empty] | 113.8329 | 64.1878 | 182.0141 | [7 empty] | 40.3264 | -54.7624 | 1.7095 | 1.3722e+17 | 0.4163 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 66.8109 | -119.9416 | 48.9871 | 2.9273e+18 | 16.5938 | [6 empty] | 144.5607 | 76.3983 | 333.9498 | [5 empty] | 28.7743 | -89.0717 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.9453 | 76.2811 | 331.7268 | [7 empty] | 28.712 | -88.6247 | 0.4513 | 2.9273e+18 | 0.0927 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 56.2129 | -143.0359 | 42.1321 | 2.9273e+18 | 13.8845 | [6 empty] | 200.3578 | 98.7236 | 627.7288 | [5 empty] | 16.0644 | -130.2607 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 199.1798 | 98.7372 | 625.3015 | [7 empty] | 15.5881 | -129.9043 | 0.5949 | 2.9273e+18 | 0.1724 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 118.925 | 50.6586 | 56.8682 | 2244.3827 | 18.6334 | [6 empty] | 88.3348 | 63.7272 | 7.636 | [5 empty] | 64.7047 | 33.5077 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.9807 | 63.2848 | 8.0769 | [7 empty] | 64.7 | 32.9702 | 0.5375 | 2244.3827 | 0.5332 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 116.3329 | 46.6767 | 55.8599 | 2244.3827 | 18.6568 | [6 empty] | 89.4177 | 64.1605 | 13.3376 | [5 empty] | 63.1998 | 29.4371 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.3608 | 63.5941 | 13.2667 | [7 empty] | 62.4725 | 29.3432 | 0.7333 | 2244.3827 | 0.2072 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 111.1137 | 33.0235 | 51.6415 | 2244.3827 | 18.5815 | [6 empty] | 91.4146 | 64.9595 | 23.8511 | [5 empty] | 60.5898 | 22.3381 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.863 | 64.5417 | 23.7265 | [7 empty] | 60.4502 | 22.2425 | 0.1693 | 2244.3827 | 0.1063 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 100.6225 | 9.0722 | 43.8209 | 2244.3826 | 19.2042 | [6 empty] | 94.5105 | 66.1982 | 40.1514 | [5 empty] | 56.9174 | 12.2557 | 2513.678 | [5 empty] | 93.5943 | 65.6218 | 40.6545 | [7 empty] | 56.2125 | 11.7062 | 0.8937 | 2610.6308 | 0.3664 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 88.5802 | -20.1241 | 41.2507 | 5276.1863 | 20.2997 | [6 empty] | 98.8486 | 67.934 | 62.9925 | [5 empty] | 52.4112 | -0.2891 | 4079.664 | [5 empty] | 98.3725 | 67.6674 | 62.9143 | [7 empty] | 52.13 | -0.3636 | 0.2909 | 4096.0638 | 0.091 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 76.9486 | -50.2541 | 44.026 | 10131.6266 | 20.5523 | [6 empty] | 106.5971 | 71.0343 | 103.7893 | [5 empty] | 45.7897 | -19.1509 | 6930.8245 | [5 empty] | 105.1948 | 70.2245 | 104.4355 | [7 empty] | 44.7593 | -19.837 | 1.2379 | 7128.4129 | 0.3915 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 65.2503 | -80.5569 | 44.2105 | 73503.2805 | 19.7733 | [6 empty] | 121.6034 | 77.0385 | 182.7991 | [5 empty] | 36.4212 | -47.0389 | 27407.2779 | [5 empty] | 121.1761 | 77.0806 | 181.1883 | [7 empty] | 36.2917 | -46.428 | 0.6246 | 25854.8828 | 0.1701 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 55.3777 | -108.1574 | 38.9274 | 2.9273e+18 | 17.9183 | [6 empty] | 150.6996 | 88.6804 | 335.9949 | [5 empty] | 25.1273 | -83.6573 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 149.8029 | 88.5417 | 337.2987 | [7 empty] | 24.2429 | -83.9494 | 0.9314 | 2.9273e+18 | 0.2626 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 46.5006 | -132.9268 | 33.368 | 2.9273e+18 | 14.7793 | [6 empty] | 206.4967 | 111.0057 | 629.7739 | [5 empty] | 13.66 | -127.0182 | 4.391e+18 | [5 empty] | 206.5335 | 111.624 | 623.6036 | [7 empty] | 14.0565 | -125.9914 | 1.1007 | 2.9273e+18 | 0.2254 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 79.4434 | 64.3366 | 38.4832 | 2244.3827 | 21.3236 | [6 empty] | 96.9371 | 80.9378 | 10.5017 | [5 empty] | 49.4143 | 40.2699 | 2244.3827 | [5 empty] | 96.9851 | 80.4879 | 11.0362 | [7 empty] | 49.9611 | 39.6468 | 0.829 | 2244.3827 | 0.619 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 77.5914 | 60.8891 | 37.9653 | 2244.3827 | 21.4418 | [6 empty] | 98.02 | 81.371 | 16.2033 | [5 empty] | 48.4219 | 36.5888 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.262 | 80.5746 | 16.2579 | [7 empty] | 48.4285 | 36.2431 | 0.3458 | 2244.3827 | 0.2752 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 74.8941 | 48.6776 | 33.7822 | 2244.3827 | 20.8886 | [6 empty] | 100.0168 | 82.17 | 26.7168 | [5 empty] | 46.679 | 30.0995 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.0287 | 81.8971 | 26.6069 | [7 empty] | 47.1103 | 29.9966 | 0.4434 | 2244.3827 | 0.2002 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 68.5133 | 26.7131 | 25.0583 | 3050.7764 | 20.6057 | [6 empty] | 103.1127 | 83.4087 | 43.0171 | [5 empty] | 44.1792 | 20.7324 | 1858.6448 | [5 empty] | 102.5791 | 82.9828 | 43.6972 | [7 empty] | 43.7869 | 20.1775 | 0.6796 | 2998.6902 | 0.3567 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 61.1056 | -1.0949 | 22.3936 | 4799.0348 | 21.6092 | [6 empty] | 107.4509 | 85.1445 | 65.8582 | [5 empty] | 41.0342 | 8.8356 | 3953.2193 | [5 empty] | 106.7674 | 84.6594 | 66.3121 | [7 empty] | 40.5957 | 8.4009 | 0.6175 | 3998.7697 | 0.2773 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 53.793 | -30.9454 | 27.6773 | 7791.3541 | 21.6435 | [6 empty] | 115.1994 | 88.2448 | 106.655 | [5 empty] | 36.2531 | -9.5355 | 6007.4082 | [5 empty] | 114.784 | 88.194 | 106.6406 | [7 empty] | 35.8125 | -9.5028 | 0.4418 | 6023.8978 | 0.1347 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 45.9166 | -61.9954 | 29.5582 | 17535.1738 | 20.4694 | [6 empty] | 130.2056 | 94.249 | 185.6648 | [5 empty] | 29.1523 | -37.651 | 14357.0425 | [5 empty] | 130.521 | 94.6827 | 182.7638 | [7 empty] | 29.6932 | -36.4335 | 1.3322 | 13472.6686 | 0.415 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 39.0261 | -91.0935 | 24.3359 | 6.4036e+17 | 18.5034 | [6 empty] | 159.3019 | 105.8909 | 338.8606 | [5 empty] | 20.0572 | -75.8481 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 159.099 | 106.2799 | 338.8936 | [7 empty] | 19.617 | -75.6341 | 0.4895 | 2.9273e+18 | 0.1839 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 32.4315 | -117.5174 | 22.6011 | 2.9273e+18 | 15.7853 | [6 empty] | 215.0989 | 128.2162 | 632.6396 | [5 empty] | 10.2453 | -121.8282 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 214.8875 | 128.8864 | 627.8604 | [7 empty] | 10.2874 | -120.892 | 0.9371 | 4.391e+18 | 0.2059 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 40.8707 | 78.9581 | 31.1481 | 2244.3827 | 20.6819 | [6 empty] | 112.3018 | 111.6777 | 15.6201 | [5 empty] | 29.5638 | 49.9347 | 2244.3826 | [5 empty] | 111.5852 | 110.778 | 15.8861 | [7 empty] | 29.6018 | 49.499 | 0.4374 | 2244.3826 | 0.2791 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 39.6848 | 75.9646 | 31.0836 | 2244.3826 | 20.8018 | [6 empty] | 113.3847 | 112.111 | 21.3217 | [5 empty] | 29.0346 | 46.7625 | 2509.4151 | [5 empty] | 112.602 | 111.2118 | 21.4074 | [7 empty] | 29.0289 | 46.4304 | 0.3322 | 2514.2897 | 0.2266 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 38.668 | 65.2011 | 26.3141 | 1962.8794 | 20.2472 | [6 empty] | 115.3815 | 112.91 | 31.8353 | [5 empty] | 28.0928 | 41.1055 | 1909.1229 | [5 empty] | 115.0292 | 112.5258 | 31.9932 | [7 empty] | 28.0363 | 40.8949 | 0.2181 | 1906.7012 | 0.1209 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 35.2539 | 45.463 | 15.2794 | 3338.9937 | 19.4388 | [6 empty] | 118.4774 | 114.1487 | 48.1355 | [5 empty] | 26.7136 | 32.7933 | 3215.0584 | [5 empty] | 118.3951 | 113.9166 | 48.4836 | [7 empty] | 26.778 | 32.5137 | 0.2868 | 3224.5736 | 0.1873 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 31.3466 | 19.6589 | 6.8264 | 4486.9417 | 19.8864 | [6 empty] | 122.8156 | 115.8845 | 70.9766 | [5 empty] | 24.9296 | 21.9874 | 3847.7784 | [5 empty] | 121.9844 | 115.1459 | 70.0914 | [7 empty] | 24.898 | 22.1347 | 0.1507 | 3834.3344 | 0.1857 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 27.5273 | -9.0718 | 14.8557 | 6422.1165 | 20.8013 | [6 empty] | 130.5641 | 118.9848 | 111.7735 | [5 empty] | 22.109 | 4.7606 | 5183.6975 | [5 empty] | 130.6313 | 118.8442 | 110.5457 | [7 empty] | 22.5567 | 5.1775 | 0.6118 | 5132.3173 | 0.2675 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 23.0198 | -39.9814 | 17.9828 | 10679.6053 | 19.5796 | [6 empty] | 145.5703 | 124.989 | 190.7833 | [5 empty] | 17.6648 | -22.8145 | 9186.7462 | [5 empty] | 145.1122 | 125.0625 | 189.8955 | [7 empty] | 17.318 | -22.4286 | 0.5188 | 9126.2829 | 0.2244 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 19.0261 | -69.9232 | 10.7239 | 30413.8533 | 17.8418 | [6 empty] | 174.6666 | 136.6309 | 343.979 | [5 empty] | 11.4987 | -62.2853 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 174.6416 | 136.7587 | 339.1735 | [7 empty] | 12.051 | -61.0661 | 1.3384 | 6.4036e+17 | 0.3673 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 14.849 | -97.731 | 17.54 | 2.9273e+18 | 15.9015 | [6 empty] | 230.4636 | 158.9562 | 637.758 | [5 empty] | 4.2263 | -111.6885 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 229.909 | 159.5197 | 631.9638 | [7 empty] | 4.186 | -110.548 | 1.1412 | 2.9273e+18 | 0.2169 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 5.4076 | 93.7189 | 29.8519 | 1924.529 | 17.3341 | [6 empty] | 142.058 | 171.2108 | 25.5329 | [5 empty] | 4.5995 | 63.8779 | 1869.6366 | [5 empty] | 140.6316 | 169.9583 | 25.7628 | [7 empty] | 4.1156 | 63.5489 | 0.5853 | 1865.9145 | 0.2862 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 4.7804 | 91.0858 | 29.7662 | 1900.0172 | 17.3328 | [6 empty] | 143.1409 | 171.644 | 31.2345 | [5 empty] | 4.4155 | 61.3219 | 2998.1117 | [5 empty] | 142.2589 | 171.0682 | 31.7263 | [7 empty] | 3.8998 | 61.0287 | 0.5932 | 3013.3192 | 0.2683 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 4.7998 | 81.6631 | 24.9606 | 3033.7069 | 16.8069 | [6 empty] | 145.1377 | 172.443 | 41.748 | [5 empty] | 4.0836 | 56.7128 | 3149.0212 | [5 empty] | 143.84 | 171.6783 | 42.43 | [7 empty] | 3.2749 | 56.3245 | 0.8971 | 3172.366 | 0.4024 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 3.2535 | 64.1207 | 14.3036 | 3494.4468 | 16.1377 | [6 empty] | 148.2336 | 173.6817 | 58.0483 | [5 empty] | 3.5874 | 49.821 | 3394.4974 | [5 empty] | 146.8425 | 172.7535 | 59.0306 | [7 empty] | 2.7828 | 49.2521 | 0.9854 | 3425.6267 | 0.4455 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 1.689 | 40.5904 | 1.2391 | 4294.0829 | 16.0865 | [6 empty] | 152.5718 | 175.4175 | 80.8894 | [5 empty] | 2.9268 | 40.6474 | 3768.9841 | [5 empty] | 151.2167 | 174.8348 | 81.9129 | [7 empty] | 1.9113 | 40.191 | 1.1134 | 3805.9892 | 0.536 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 0.3571 | 13.5717 | 12.0361 | 5600.486 | 17.2164 | [6 empty] | 160.3203 | 178.5178 | 121.6862 | [5 empty] | 1.8373 | 25.5165 | 4539.4167 | [5 empty] | 159.3945 | 178.0648 | 122.3148 | [7 empty] | 1.2259 | 25.2125 | 0.6828 | 4569.0826 | 0.4143 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -3.1299 | -46.2359 | 7.0601 | 13538.2453 | 15.217 | [6 empty] | 204.4228 | 196.1639 | 353.8918 | [5 empty] | -2.8213 | -39.1825 | 15711.8082 | [5 empty] | 203.96 | 196.5421 | 350.6518 | [7 empty] | -3.0094 | -38.2047 | 0.9957 | 15186.0249 | 0.3167 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -5.0599 | -74.8968 | 17.008 | 49788.8767 | 13.9536 | [6 empty] | 260.2198 | 218.4892 | 647.6708 | [5 empty] | -6.6125 | -91.8338 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 260.8721 | 219.4084 | 646.1447 | [7 empty] | -6.5116 | -91.2708 | 0.572 | 4.391e+18 | 0.1385 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -26.0698 | 108.1164 | 25.493 | 3043.6681 | 11.869 | [6 empty] | 199.7537 | 286.6421 | 44.7531 | [5 empty] | -23.7713 | 82.7272 | 3232.8303 | [5 empty] | 200.2798 | 285.7591 | 44.3284 | [7 empty] | -22.8267 | 82.5916 | 0.9543 | 3221.77 | 0.3041 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -26.3226 | 105.7487 | 25.0815 | 3090.1579 | 11.7147 | [6 empty] | 200.8366 | 287.0753 | 50.4547 | [5 empty] | -23.771 | 80.7973 | 3279.4607 | [5 empty] | 200.3622 | 285.7438 | 49.7131 | [7 empty] | -23.3199 | 80.7637 | 0.4523 | 3271.318 | 0.192 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -25.7315 | 97.4736 | 20.2818 | 3244.3023 | 10.9995 | [6 empty] | 202.8334 | 287.8743 | 60.9683 | [5 empty] | -23.7706 | 77.2868 | 3367.3286 | [5 empty] | 202.0258 | 286.3428 | 61.1442 | [7 empty] | -23.5629 | 76.9238 | 0.4182 | 3370.1722 | 0.1531 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -26.1249 | 81.919 | 10.2299 | 3588.6487 | 10.3197 | [6 empty] | 205.9293 | 289.113 | 77.2685 | [5 empty] | -23.7708 | 71.9636 | 3508.8077 | [5 empty] | 205.9821 | 288.4027 | 77.0915 | [7 empty] | -23.3267 | 71.8274 | 0.4645 | 3504.7874 | 0.1473 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -26.2341 | 60.642 | 4.779 | 4172.9661 | 10.7471 | [6 empty] | 210.2674 | 290.8488 | 100.1097 | [5 empty] | -23.7727 | 64.7384 | 3718.8214 | [5 empty] | 210.5199 | 289.9986 | 99.5699 | [7 empty] | -23.0768 | 64.6483 | 0.7017 | 3709.5953 | 0.2389 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -25.9683 | 35.6416 | 16.967 | 5094.2747 | 12.3039 | [6 empty] | 218.0159 | 293.9491 | 140.9065 | [5 empty] | -23.7803 | 52.4669 | 4131.4599 | [5 empty] | 217.8224 | 293.1194 | 138.636 | [7 empty] | -23.2673 | 52.9182 | 0.6832 | 4105.2453 | 0.2815 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -26.0744 | 7.181 | 23.677 | 6654.7391 | 14.4333 | [6 empty] | 233.0222 | 299.9533 | 219.9163 | [5 empty] | -23.8086 | 30.7494 | 5084.9923 | [5 empty] | 232.264 | 299.083 | 218.6993 | [7 empty] | -23.7829 | 30.8746 | 0.1278 | 5076.7114 | 0.0826 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -25.8871 | -21.9872 | 16.9567 | 9439.2593 | 12.9414 | [6 empty] | 262.1184 | 311.5952 | 373.1121 | [5 empty] | -23.9032 | -5.1469 | 7785.0144 | [5 empty] | 261.6393 | 310.9654 | 367.1146 | [7 empty] | -23.415 | -3.9764 | 1.2683 | 7640.3617 | 0.5705 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -25.9895 | -50.7671 | 7.5319 | 16137.6747 | 9.3259 | [6 empty] | 317.9155 | 333.9205 | 666.891 | [5 empty] | -24.1806 | -58.0786 | 33403.9213 | [5 empty] | 317.6836 | 334.2723 | 658.4985 | [7 empty] | -23.8407 | -56.5449 | 1.5709 | 29744.4839 | 0.2245 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -54.1727 | 122.2436 | 15.3259 | 3225.8273 | 5.5281 | [6 empty] | 310.3949 | 508.0013 | 81.6113 | [5 empty] | -54.0888 | 106.918 | 3420.9495 | [5 empty] | 311.6407 | 508.0942 | 82.0511 | [7 empty] | -53.462 | 106.7273 | 0.6552 | 3418.4825 | 0.1292 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -54.1501 | 120.0949 | 14.5645 | 3261.2439 | 5.141 | [6 empty] | 311.4778 | 508.4346 | 87.3129 | [5 empty] | -54.0232 | 105.531 | 3447.4942 | [5 empty] | 313.0568 | 509.55 | 87.9868 | [7 empty] | -53.607 | 105.4343 | 0.4273 | 3446.5092 | 0.098 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -53.2613 | 112.8462 | 9.8738 | 3381.1186 | 3.8209 | [6 empty] | 313.4747 | 509.2335 | 97.8264 | [5 empty] | -53.9035 | 102.9933 | 3497.1198 | [5 empty] | 313.5868 | 509.5722 | 99.5137 | [7 empty] | -54.0762 | 102.6416 | 0.3918 | 3506.2903 | 0.1506 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -52.9646 | 99.0513 | 0.7584 | 3647.4544 | 2.9757 | [6 empty] | 316.5706 | 510.4723 | 114.1267 | [5 empty] | -53.7208 | 99.1086 | 3575.8593 | [5 empty] | 317.8594 | 511.1317 | 114.5355 | [7 empty] | -53.2852 | 99.0286 | 0.4429 | 3573.7851 | 0.1001 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -52.2231 | 79.9231 | 13.8978 | 4088.1639 | 5.1509 | [6 empty] | 320.9087 | 512.208 | 136.9678 | [5 empty] | -53.4704 | 93.7648 | 3690.0465 | [5 empty] | 321.3077 | 512.963 | 138.003 | [7 empty] | -53.5947 | 93.6326 | 0.1814 | 3695.1744 | 0.075 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -50.9689 | 57.0071 | 27.5684 | 4760.5943 | 8.2109 | [6 empty] | 328.6572 | 515.3083 | 177.7646 | [5 empty] | -53.0392 | 84.4976 | 3905.8714 | [5 empty] | 330.2919 | 516.1393 | 175.969 | [7 empty] | -52.3557 | 84.9333 | 0.8106 | 3888.3328 | 0.2564 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -49.8768 | 30.3485 | 37.2207 | 5838.6464 | 11.2125 | [6 empty] | 343.6635 | 521.3126 | 256.7744 | [5 empty] | -52.2583 | 67.4929 | 4370.8991 | [5 empty] | 344.7185 | 521.6307 | 257.0204 | [7 empty] | -51.8437 | 67.4312 | 0.4192 | 4367.7677 | 0.1047 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -48.4475 | 2.3736 | 35.3456 | 7540.6587 | 13.1708 | [6 empty] | 372.7597 | 532.9544 | 409.9702 | [5 empty] | -50.9221 | 37.6325 | 5478.1169 | [5 empty] | 372.9495 | 533.409 | 405.5627 | [7 empty] | -50.7233 | 38.5455 | 0.9344 | 5433.6084 | 0.3028 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -47.1737 | -25.9631 | 15.5322 | 10607.4069 | 7.1916 | [6 empty] | 428.5568 | 555.2798 | 703.7492 | [5 empty] | -48.8784 | -10.5247 | 8850.9953 | [5 empty] | 429.3496 | 555.4858 | 696.5361 | [7 empty] | -48.2146 | -9.4006 | 1.3054 | 8699.6299 | 0.4411 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 210.5608 | 29.6094 | 81.7122 | 2244.3827 | 12.5534 | [6 empty] | 143.7186 | 73.9682 | 12.3686 | [5 empty] | 128.9944 | 24.7302 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.3941 | 73.3557 | 12.6314 | [7 empty] | 128.1034 | 24.4335 | 0.9391 | 2244.3827 | 0.2686 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 200.1053 | 15.7164 | 75.3301 | 2244.3827 | 13.1959 | [6 empty] | 145.7155 | 74.7672 | 22.8821 | [5 empty] | 124.8256 | 18.4702 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.1361 | 74.544 | 22.5609 | [7 empty] | 124.5798 | 18.6232 | 0.2895 | 2244.3827 | 0.1421 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 180.9285 | -8.2987 | 64.5403 | 2244.3827 | 14.6406 | [6 empty] | 148.8113 | 76.0059 | 39.1824 | [5 empty] | 118.88 | 9.4613 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.2048 | 75.7802 | 39.0865 | [7 empty] | 118.4847 | 9.4672 | 0.3953 | 2244.3827 | 0.0673 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 158.9991 | -36.7971 | 58.9526 | 2244.3827 | 15.9356 | [6 empty] | 153.1495 | 77.7417 | 62.0235 | [5 empty] | 111.4572 | -1.9378 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.3737 | 77.3897 | 61.8531 | [7 empty] | 111.07 | -1.9748 | 0.389 | 2244.3827 | 0.0893 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 138.0978 | -65.4845 | 59.5577 | 8991.5223 | 16.0983 | [6 empty] | 160.898 | 80.842 | 102.8204 | [5 empty] | 100.2973 | -19.4601 | 4063.6166 | [5 empty] | 159.1786 | 80.1143 | 103.5391 | [7 empty] | 98.9524 | -20.031 | 1.4611 | 4216.6188 | 0.2939 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 118.0071 | -93.9621 | 58.6735 | 47297.4963 | 15.2033 | [6 empty] | 175.9042 | 86.8462 | 181.8302 | [5 empty] | 84.0131 | -46.1396 | 9888.3793 | [5 empty] | 174.041 | 86.0363 | 182.2152 | [7 empty] | 82.8255 | -46.5878 | 1.2693 | 10190.169 | 0.2592 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 101.3212 | -119.5529 | 52.9407 | 6.4036e+17 | 13.3025 | [6 empty] | 205.0005 | 98.4881 | 335.0259 | [5 empty] | 63.7154 | -82.2901 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 203.4974 | 97.9404 | 334.3267 | [7 empty] | 63.0228 | -82.3121 | 0.6929 | 6.4036e+17 | 0.1534 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 87.0622 | -142.753 | 47.4192 | 2.9273e+18 | 10.6687 | [6 empty] | 260.7976 | 120.8134 | 628.8049 | [5 empty] | 42.6915 | -126.0252 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 258.5604 | 120.1748 | 625.5492 | [7 empty] | 42.0547 | -125.702 | 0.7142 | 2.9273e+18 | 0.1726 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 207.6562 | 35.8908 | 81.9157 | 2244.3827 | 12.8657 | [6 empty] | 144.783 | 77.831 | 7.3823 | [5 empty] | 125.943 | 30.1338 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.6152 | 77.1553 | 7.8665 | [7 empty] | 125.2761 | 29.6473 | 0.8255 | 2244.3827 | 0.5107 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 204.1943 | 31.6277 | 80.5917 | 2244.3827 | 12.6483 | [6 empty] | 145.8659 | 78.2643 | 13.0839 | [5 empty] | 123.7566 | 26.6477 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.5959 | 77.0619 | 13.3693 | [7 empty] | 122.5825 | 26.1635 | 1.2701 | 2244.3827 | 0.4224 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 194.3868 | 17.942 | 74.5101 | 2244.3827 | 13.3858 | [6 empty] | 147.8628 | 79.0633 | 23.5975 | [5 empty] | 119.9207 | 20.501 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.915 | 78.0163 | 24.5123 | [7 empty] | 118.6017 | 19.6564 | 1.5663 | 2244.3827 | 0.6005 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 176.2506 | -5.8258 | 64.2387 | 2244.3827 | 14.9172 | [6 empty] | 150.9587 | 80.302 | 39.8977 | [5 empty] | 114.4277 | 11.625 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.4844 | 79.5628 | 40.1906 | [7 empty] | 113.5298 | 11.2336 | 0.9795 | 2244.3827 | 0.2692 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 155.3972 | -34.2369 | 59.0499 | 2244.3828 | 16.2185 | [6 empty] | 155.2968 | 82.0378 | 62.7389 | [5 empty] | 107.533 | 0.345 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.0397 | 80.913 | 64.5521 | [7 empty] | 105.5897 | -0.9452 | 2.3326 | 2244.3827 | 0.6428 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 135.3297 | -63.0551 | 59.789 | 8649.9987 | 16.2874 | [6 empty] | 163.0453 | 85.1381 | 103.5357 | [5 empty] | 97.0905 | -17.0933 | 4017.8966 | [5 empty] | 162.0937 | 84.7991 | 102.6945 | [7 empty] | 96.7165 | -16.8406 | 0.4514 | 3999.6703 | 0.1174 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 115.868 | -91.7738 | 58.8671 | 36525.882 | 15.2375 | [6 empty] | 178.0516 | 91.1423 | 182.5455 | [5 empty] | 81.6894 | -43.8452 | 9355.2058 | [5 empty] | 177.014 | 90.8143 | 180.7493 | [7 empty] | 81.4762 | -43.3622 | 0.5279 | 9250.8964 | 0.1338 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 99.6315 | -117.6718 | 52.8233 | 6.4036e+17 | 13.1979 | [6 empty] | 207.1478 | 102.7842 | 335.7413 | [5 empty] | 62.2292 | -80.3707 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 205.1181 | 102.0859 | 336.9563 | [7 empty] | 60.8412 | -80.8528 | 1.4694 | 6.4036e+17 | 0.2818 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 85.6465 | -141.1642 | 46.8335 | 2.9273e+18 | 10.6162 | [6 empty] | 262.9449 | 125.1095 | 629.5202 | [5 empty] | 41.7911 | -124.7301 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 261.1164 | 124.9174 | 622.9266 | [7 empty] | 41.6115 | -123.8027 | 0.9446 | 2.9273e+18 | 0.1565 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 186.0976 | 42.2173 | 69.9203 | 2244.3827 | 13.8432 | [6 empty] | 148.7426 | 85.7529 | 8.7014 | [5 empty] | 116.7448 | 33.327 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.8474 | 84.6979 | 9.2466 | [7 empty] | 115.689 | 32.7552 | 1.2007 | 2244.3827 | 0.5484 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 183.0307 | 38.2361 | 68.6679 | 2244.3827 | 13.5921 | [6 empty] | 149.8255 | 86.1861 | 14.403 | [5 empty] | 114.8626 | 29.9661 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.3241 | 84.9997 | 14.4416 | [7 empty] | 113.4293 | 29.7227 | 1.4538 | 2244.3827 | 0.3071 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 175.0945 | 25.0929 | 63.5574 | 2244.3827 | 14.0447 | [6 empty] | 151.8223 | 86.9851 | 24.9165 | [5 empty] | 111.5462 | 24.0185 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.6232 | 86.2829 | 25.0086 | [7 empty] | 111.0405 | 23.7593 | 0.5683 | 2244.3827 | 0.208 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 159.9496 | 1.9694 | 54.849 | 2244.3827 | 15.5753 | [6 empty] | 154.9182 | 88.2238 | 41.2168 | [5 empty] | 106.7659 | 15.3825 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.8744 | 87.2775 | 42.1377 | [7 empty] | 105.1936 | 14.6568 | 1.7317 | 2244.3827 | 0.4656 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 142.2719 | -26.1596 | 51.5428 | 3683.171 | 16.9735 | [6 empty] | 159.2564 | 89.9596 | 64.0579 | [5 empty] | 100.7134 | 4.329 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.0599 | 89.0124 | 64.8464 | [7 empty] | 99.043 | 3.6889 | 1.7888 | 2244.3827 | 0.402 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 124.9359 | -55.2413 | 53.9739 | 7826.177 | 16.9569 | [6 empty] | 167.0049 | 93.0599 | 104.8547 | [5 empty] | 91.435 | -12.9226 | 3953.7107 | [5 empty] | 165.079 | 92.355 | 105.3023 | [7 empty] | 89.9665 | -13.3006 | 1.5163 | 4064.5953 | 0.2841 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 107.7067 | -84.592 | 54.0806 | 22459.8129 | 15.703 | [6 empty] | 182.0111 | 99.0641 | 183.8646 | [5 empty] | 77.5053 | -39.7301 | 8571.1448 | [5 empty] | 181.5717 | 99.1415 | 181.3151 | [7 empty] | 77.671 | -38.8078 | 0.9371 | 8354.4099 | 0.234 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 93.0762 | -111.3493 | 48.156 | 6.4036e+17 | 13.5161 | [6 empty] | 211.1074 | 110.706 | 337.0603 | [5 empty] | 59.4926 | -76.8363 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 209.3074 | 109.9432 | 336.3877 | [7 empty] | 58.7164 | -76.9467 | 0.784 | 6.4036e+17 | 0.1969 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 80.14 | -135.6454 | 42.2061 | 2.9273e+18 | 10.9871 | [6 empty] | 266.9044 | 133.0313 | 630.8393 | [5 empty] | 40.1105 | -122.2663 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 265.615 | 133.0528 | 623.5956 | [7 empty] | 40.2241 | -121.1695 | 1.1026 | 2.9273e+18 | 0.1717 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 152.8763 | 52.3749 | 50.7705 | 2244.3827 | 15.4225 | [6 empty] | 154.8815 | 98.0349 | 10.7464 | [5 empty] | 104.2352 | 37.8256 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.2258 | 96.6496 | 11.5056 | [7 empty] | 102.592 | 37.1499 | 1.7767 | 2244.3827 | 0.5989 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 150.3255 | 48.7963 | 49.6706 | 2244.3827 | 15.1738 | [6 empty] | 155.9644 | 98.4682 | 16.4481 | [5 empty] | 102.715 | 34.6399 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.6598 | 97.4476 | 16.5943 | [7 empty] | 101.223 | 34.4287 | 1.5068 | 2244.3827 | 0.2901 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 144.7633 | 36.5491 | 45.3775 | 2244.3827 | 14.8492 | [6 empty] | 157.9612 | 99.2672 | 26.9616 | [5 empty] | 100.0222 | 28.9763 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.0514 | 98.7825 | 27.5576 | [7 empty] | 99.3526 | 28.5475 | 0.7951 | 2244.3827 | 0.2999 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 133.5626 | 14.6138 | 37.9446 | 2244.3827 | 15.9623 | [6 empty] | 161.0571 | 100.5059 | 43.2619 | [5 empty] | 96.1083 | 20.6944 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.1259 | 100.0601 | 44.0345 | [7 empty] | 95.3076 | 20.2041 | 0.9389 | 2244.3827 | 0.3035 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 120.2527 | -12.8039 | 37.0113 | 3752.3471 | 17.5998 | [6 empty] | 165.3953 | 102.2417 | 66.103 | [5 empty] | 91.0975 | 9.9956 | 2244.3827 | [5 empty] | 165.0229 | 102.2776 | 64.9273 | [7 empty] | 91.0105 | 10.6199 | 0.6304 | 2244.3827 | 0.3383 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 106.9041 | -41.8965 | 42.2041 | 6837.8484 | 17.6339 | [6 empty] | 173.1438 | 105.342 | 106.8998 | [5 empty] | 83.2948 | -6.9138 | 3887.3031 | [5 empty] | 171.4026 | 104.6509 | 107.5727 | [7 empty] | 81.9872 | -7.3688 | 1.3845 | 3981.942 | 0.2954 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 93.1057 | -71.9436 | 44.061 | 14473.7132 | 16.3293 | [6 empty] | 188.15 | 111.3462 | 185.9096 | [5 empty] | 71.3021 | -33.6555 | 7692.5992 | [5 empty] | 185.8995 | 110.3171 | 186.1076 | [7 empty] | 70.0512 | -34.0826 | 1.3218 | 7855.5442 | 0.3101 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 81.0655 | -99.8225 | 38.3497 | 1.3722e+17 | 14.1692 | [6 empty] | 217.2463 | 122.9881 | 339.1054 | [5 empty] | 55.2983 | -71.4191 | 330296.4893 | [5 empty] | 215.6249 | 122.7943 | 339.8612 | [7 empty] | 54.0155 | -71.568 | 1.2914 | 3194958.2031 | 0.2535 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 69.9272 | -125.2638 | 33.1888 | 2.9273e+18 | 11.8148 | [6 empty] | 273.0433 | 145.3134 | 632.8844 | [5 empty] | 37.4756 | -118.3075 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 270.818 | 145.0293 | 632.0443 | [7 empty] | 36.3672 | -118.1832 | 1.1154 | 2.9273e+18 | 0.2538 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 114.1677 | 64.9624 | 32.7874 | 2244.3827 | 17.5255 | [6 empty] | 163.4838 | 115.2455 | 13.6121 | [5 empty] | 89.4672 | 43.401 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.1229 | 114.8335 | 13.7723 | [7 empty] | 89.5257 | 43.1818 | 0.2269 | 2244.3827 | 0.1898 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 112.2035 | 61.8033 | 32.0629 | 2244.3827 | 17.4454 | [6 empty] | 164.5667 | 115.6787 | 19.3137 | [5 empty] | 88.3058 | 40.4274 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.0704 | 115.3239 | 19.1274 | [7 empty] | 88.2381 | 40.4372 | 0.0684 | 2244.3827 | 0.0819 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 108.8706 | 50.6516 | 27.4532 | 2244.3827 | 16.2845 | [6 empty] | 166.5635 | 116.4777 | 29.8273 | [5 empty] | 86.2369 | 35.1147 | 2244.3827 | [5 empty] | 165.1985 | 115.7012 | 30.279 | [7 empty] | 85.4754 | 34.7266 | 0.8547 | 2244.3827 | 0.2635 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 101.3408 | 30.3241 | 18.3907 | 2244.3827 | 15.9662 | [6 empty] | 169.6594 | 117.7164 | 46.1276 | [5 empty] | 83.2028 | 27.286 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.3186 | 117.0603 | 47.1679 | [7 empty] | 82.1519 | 26.6642 | 1.2211 | 2244.3827 | 0.3777 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 92.3353 | 4.2107 | 18.3304 | 3788.4551 | 17.6725 | [6 empty] | 173.9976 | 119.4522 | 68.9687 | [5 empty] | 79.2713 | 17.069 | 2244.3827 | [5 empty] | 172.2883 | 118.5366 | 68.9831 | [7 empty] | 78.4338 | 16.8258 | 0.8721 | 2244.3827 | 0.2295 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 83.1227 | -24.3846 | 27.0248 | 5985.7731 | 18.1951 | [6 empty] | 181.7461 | 122.5525 | 109.7655 | [5 empty] | 73.0421 | 0.6897 | 3830.824 | [5 empty] | 180.7975 | 122.3942 | 109.1257 | [7 empty] | 72.3946 | 0.9785 | 0.7089 | 3830.2939 | 0.1898 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 73.0838 | -54.7004 | 30.584 | 10376.2942 | 17.0343 | [6 empty] | 196.7523 | 128.5567 | 188.7753 | [5 empty] | 63.2096 | -25.7542 | 6864.0572 | [5 empty] | 195.6165 | 128.5128 | 188.6402 | [7 empty] | 62.2314 | -25.6136 | 0.9883 | 6892.9839 | 0.195 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 64.1329 | -83.5261 | 24.3027 | 31017.6103 | 15.047 | [6 empty] | 225.8486 | 140.1986 | 341.9711 | [5 empty] | 49.5941 | -64.052 | 32262.8729 | [5 empty] | 225.6722 | 140.5031 | 340.3423 | [7 empty] | 49.5222 | -63.5062 | 0.5505 | 30587.3061 | 0.1303 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 55.3741 | -110.1983 | 21.7331 | 6.4036e+17 | 13.0088 | [6 empty] | 281.6456 | 162.5239 | 635.7501 | [5 empty] | 33.7746 | -112.6042 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 281.2053 | 163.1746 | 631.8278 | [7 empty] | 33.6456 | -111.7346 | 0.8791 | 2.9273e+18 | 0.1804 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 74.585 | 78.8549 | 27.6621 | 2244.3827 | 18.7269 | [6 empty] | 178.8484 | 145.9854 | 18.7306 | [5 empty] | 68.6452 | 51.8381 | 2244.3827 | [5 empty] | 176.3081 | 144.0072 | 19.3733 | [7 empty] | 67.8825 | 51.1249 | 1.0442 | 2244.3827 | 0.4704 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 73.2621 | 76.0495 | 27.4139 | 2244.3827 | 18.834 | [6 empty] | 179.9313 | 146.4187 | 24.4322 | [5 empty] | 67.881 | 49.169 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.0318 | 144.7445 | 24.777 | [7 empty] | 67.555 | 48.6084 | 0.6485 | 2244.3827 | 0.3801 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 71.5949 | 66.0396 | 22.2574 | 2244.3827 | 17.7004 | [6 empty] | 181.9282 | 147.2177 | 34.9458 | [5 empty] | 66.5101 | 44.3709 | 2244.3827 | [5 empty] | 180.0997 | 145.5293 | 34.9128 | [7 empty] | 66.3614 | 43.9441 | 0.452 | 2244.3827 | 0.3293 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 66.9907 | 47.5465 | 10.6166 | 1917.0575 | 16.204 | [6 empty] | 185.0241 | 148.4564 | 51.246 | [5 empty] | 64.477 | 37.2318 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.307 | 147.0529 | 52.0184 | [7 empty] | 63.944 | 36.5285 | 0.8824 | 2244.3827 | 0.4202 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 61.4717 | 23.1688 | 4.6353 | 3811.0649 | 16.5727 | [6 empty] | 189.3622 | 150.1922 | 74.0871 | [5 empty] | 61.8022 | 27.7923 | 1920.9035 | [5 empty] | 187.4922 | 148.8774 | 74.2892 | [7 empty] | 61.1607 | 27.3676 | 0.7694 | 1909.5736 | 0.2833 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 55.8317 | -4.2989 | 16.7535 | 5356.3978 | 18.1108 | [6 empty] | 197.1107 | 153.2925 | 114.884 | [5 empty] | 57.4688 | 12.3744 | 3776.8989 | [5 empty] | 196.3406 | 152.7777 | 113.7967 | [7 empty] | 57.4319 | 12.63 | 0.2582 | 3758.8774 | 0.1717 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 49.3116 | -34.2467 | 21.0413 | 8109.727 | 17.1233 | [6 empty] | 212.117 | 159.2967 | 193.8938 | [5 empty] | 50.3833 | -13.2327 | 5970.6489 | [5 empty] | 210.668 | 158.3417 | 193.8788 | [7 empty] | 49.8891 | -13.5382 | 0.5809 | 6017.4724 | 0.2067 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 43.3824 | -63.5033 | 12.231 | 14791.6125 | 15.2131 | [6 empty] | 241.2132 | 170.9386 | 347.0895 | [5 empty] | 40.0559 | -51.7333 | 15479.682 | [5 empty] | 239.3617 | 170.265 | 347.4867 | [7 empty] | 39.0634 | -51.992 | 1.0257 | 15886.1287 | 0.2721 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 37.2589 | -91.2273 | 14.9348 | 123878.8559 | 13.6247 | [6 empty] | 297.0103 | 193.2639 | 640.8685 | [5 empty] | 27.2843 | -102.3428 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 295.3806 | 193.3707 | 636.0627 | [7 empty] | 26.7969 | -101.4512 | 1.0161 | 2.9273e+18 | 0.2092 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 36.9984 | 93.2068 | 28.6829 | 2244.3826 | 16.3232 | [6 empty] | 208.6046 | 205.5184 | 28.6433 | [5 empty] | 40.2137 | 64.7047 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.4823 | 204.8114 | 28.6103 | [7 empty] | 40.685 | 64.5065 | 0.5114 | 2244.3827 | 0.2245 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 36.2322 | 90.693 | 28.47 | 2395.9007 | 16.3881 | [6 empty] | 209.6875 | 205.9517 | 34.3449 | [5 empty] | 39.8244 | 62.4506 | 2151.6726 | [5 empty] | 209.9678 | 205.4565 | 34.0544 | [7 empty] | 40.5296 | 62.3667 | 0.7102 | 2194.1002 | 0.2723 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 35.7132 | 81.7821 | 23.6587 | 1963.0061 | 15.7267 | [6 empty] | 211.6844 | 206.7507 | 44.8585 | [5 empty] | 39.1206 | 58.3701 | 2566.986 | [5 empty] | 212.4826 | 206.9579 | 44.0582 | [7 empty] | 39.8073 | 58.6443 | 0.7394 | 2539.926 | 0.2261 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 33.1395 | 65.137 | 13.8135 | 3113.3072 | 14.7827 | [6 empty] | 214.7803 | 207.9894 | 61.1588 | [5 empty] | 38.0636 | 52.231 | 1906.4277 | [5 empty] | 214.0345 | 207.3542 | 60.9533 | [7 empty] | 37.9393 | 52.1824 | 0.1334 | 1906.0643 | 0.0781 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 30.1792 | 42.7389 | 6.5887 | 3824.1791 | 14.2998 | [6 empty] | 219.1184 | 209.7252 | 83.9999 | [5 empty] | 36.6483 | 43.9891 | 3124.8748 | [5 empty] | 218.8494 | 209.54 | 84.1568 | [7 empty] | 36.5318 | 43.8994 | 0.147 | 3129.5788 | 0.045 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 27.2679 | 16.835 | 15.1179 | 4924.7539 | 15.8908 | [6 empty] | 226.8669 | 212.8255 | 124.7967 | [5 empty] | 34.294 | 30.221 | 3731.3442 | [5 empty] | 225.8399 | 212.3714 | 124.4911 | [7 empty] | 33.823 | 30.267 | 0.4732 | 3737.3897 | 0.2312 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 23.5731 | -12.1199 | 19.8065 | 6767.8808 | 16.4071 | [6 empty] | 241.8732 | 218.8297 | 203.8065 | [5 empty] | 30.274 | 6.5187 | 5120.5176 | [5 empty] | 241.6407 | 218.3737 | 202.3497 | [7 empty] | 30.6024 | 6.7862 | 0.4236 | 5093.5632 | 0.1637 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 20.2675 | -41.1701 | 10.8271 | 10172.563 | 13.7889 | [6 empty] | 270.9694 | 230.4716 | 357.0023 | [5 empty] | 24.0109 | -31.0107 | 9369.4972 | [5 empty] | 268.9495 | 229.8309 | 356.0976 | [7 empty] | 23.1178 | -30.8974 | 0.9002 | 9411.1825 | 0.3184 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 16.6241 | -69.4504 | 13.9345 | 19972.8322 | 12.5077 | [6 empty] | 326.7665 | 252.7969 | 650.7813 | [5 empty] | 15.551 | -83.3434 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 325.4265 | 253.0003 | 647.1558 | [7 empty] | 15.059 | -82.5979 | 0.8933 | 2.9273e+18 | 0.2261 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 2.9264 | 107.3787 | 24.7087 | 1913.5498 | 10.8704 | [6 empty] | 266.3003 | 320.9498 | 47.8636 | [5 empty] | 5.9662 | 82.8577 | 1869.6366 | [5 empty] | 266.0755 | 320.0487 | 47.9501 | [7 empty] | 6.3071 | 82.6404 | 0.4043 | 1870.2682 | 0.1401 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 2.5732 | 105.0898 | 24.2306 | 1896.7696 | 10.7391 | [6 empty] | 267.3832 | 321.383 | 53.5652 | [5 empty] | 5.8382 | 81.0802 | 1856.8407 | [5 empty] | 266.568 | 320.1616 | 53.6626 | [7 empty] | 5.9376 | 80.8416 | 0.2585 | 1856.5239 | 0.1089 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 2.7713 | 97.1745 | 19.5392 | 2983.2368 | 10.0941 | [6 empty] | 269.38 | 322.182 | 64.0788 | [5 empty] | 5.605 | 77.8419 | 3039.9864 | [5 empty] | 269.0292 | 321.0933 | 64.4291 | [7 empty] | 5.9277 | 77.5055 | 0.4661 | 3040.8071 | 0.1619 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 1.5576 | 82.248 | 10.0331 | 3304.7364 | 9.5376 | [6 empty] | 272.4759 | 323.4207 | 80.379 | [5 empty] | 5.2506 | 72.9193 | 3165.5431 | [5 empty] | 270.6639 | 321.5384 | 82.1003 | [7 empty] | 4.8352 | 72.1153 | 0.9049 | 3186.7988 | 0.3328 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 0.2821 | 61.8573 | 6.2534 | 3831.7967 | 10.0284 | [6 empty] | 276.8141 | 325.1565 | 103.2201 | [5 empty] | 4.7678 | 66.2144 | 3348.2968 | [5 empty] | 276.297 | 324.271 | 103.3577 | [7 empty] | 4.879 | 65.9971 | 0.2441 | 3350.5146 | 0.096 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -0.7235 | 37.7485 | 17.6449 | 4638.0295 | 11.648 | [6 empty] | 284.5626 | 328.2568 | 144.017 | [5 empty] | 3.9434 | 54.765 | 3699.5244 | [5 empty] | 283.502 | 326.6989 | 143.1184 | [7 empty] | 4.1525 | 54.6928 | 0.2212 | 3695.2127 | 0.1419 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -2.3419 | 10.2072 | 24.5831 | 5935.0449 | 14.2749 | [6 empty] | 299.5688 | 334.261 | 223.0268 | [5 empty] | 2.4708 | 34.3146 | 4483.8878 | [5 empty] | 297.6347 | 332.5605 | 224.2698 | [7 empty] | 1.9671 | 33.6797 | 0.8104 | 4516.7957 | 0.3531 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -5.2142 | -46.3672 | 5.5282 | 12153.1029 | 8.5427 | [6 empty] | 384.4621 | 368.2282 | 670.0015 | [5 empty] | -3.722 | -51.6902 | 16174.8213 | [5 empty] | 383.7744 | 368.1606 | 659.6105 | [7 empty] | -3.2441 | -49.958 | 1.7969 | 15322.5389 | 0.5116 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -27.9973 | 121.4155 | 15.0233 | 3032.7418 | 5.6432 | [6 empty] | 376.9416 | 542.309 | 84.7218 | [5 empty] | -31.1711 | 106.7313 | 3236.8767 | [5 empty] | 376.0429 | 542.1342 | 85.9176 | [7 empty] | -31.664 | 106.496 | 0.5462 | 3245.8609 | 0.1928 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -28.0266 | 119.3245 | 14.2636 | 3066.5997 | 5.2536 | [6 empty] | 378.0245 | 542.7423 | 90.4234 | [5 empty] | -31.1691 | 105.4114 | 3261.44 | [5 empty] | 376.5659 | 542.2457 | 92.2034 | [7 empty] | -31.8755 | 105.0318 | 0.8019 | 3274.9298 | 0.2829 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -27.414 | 112.3018 | 10.0344 | 3179.9102 | 3.9144 | [6 empty] | 380.0213 | 543.5412 | 100.9369 | [5 empty] | -31.1656 | 102.9951 | 3307.2458 | [5 empty] | 379.6331 | 543.3652 | 102.3896 | [7 empty] | -31.4053 | 102.6647 | 0.4082 | 3315.6956 | 0.1529 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -27.7717 | 98.9495 | 3.4061 | 3429.4972 | 2.8151 | [6 empty] | 383.1172 | 544.7799 | 117.2372 | [5 empty] | -31.1604 | 99.2932 | 3379.6444 | [5 empty] | 383.0508 | 544.6093 | 117.6335 | [7 empty] | -31.1591 | 99.1799 | 0.1133 | 3381.65 | 0.0343 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -27.9242 | 80.4714 | 14.098 | 3833.9454 | 4.8985 | [6 empty] | 387.4554 | 546.5157 | 140.0783 | [5 empty] | -31.154 | 94.1945 | 3484.1093 | [5 empty] | 386.3869 | 546.3729 | 141.5908 | [7 empty] | -31.7562 | 93.9145 | 0.6642 | 3496.0921 | 0.2217 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -27.6939 | 58.299 | 27.2555 | 4438.7616 | 8.0836 | [6 empty] | 395.2039 | 549.616 | 180.8751 | [5 empty] | -31.1443 | 85.3352 | 3680.1631 | [5 empty] | 393.7237 | 548.7318 | 182.2251 | [7 empty] | -31.6645 | 84.9909 | 0.6238 | 3692.7984 | 0.21 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -27.8235 | 32.3948 | 36.7774 | 5383.1438 | 11.3065 | [6 empty] | 410.2101 | 555.6203 | 259.8849 | [5 empty] | -31.1323 | 69.0231 | 4097.7181 | [5 empty] | 411.1302 | 556.4223 | 258.4759 | [7 empty] | -30.8712 | 69.3995 | 0.4582 | 4084.9816 | 0.1532 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -27.6461 | 5.2555 | 35.1239 | 6793.8772 | 13.6002 | [6 empty] | 439.3064 | 567.2621 | 413.0807 | [5 empty] | -31.1307 | 40.2061 | 5068.4368 | [5 empty] | 438.6378 | 567.0984 | 407.0858 | [7 empty] | -31.0103 | 41.3022 | 1.1028 | 5023.137 | 0.3611 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -27.5993 | -22.5512 | 16.2373 | 9135.1468 | 9.0297 | [6 empty] | 495.1034 | 589.5875 | 706.8597 | [5 empty] | -31.1904 | -6.716 | 7805.1429 | [5 empty] | 494.0012 | 589.4246 | 702.3073 | [7 empty] | -31.3436 | -6.0066 | 0.7258 | 7749.2547 | 0.3794 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 237.2478 | 34.2808 | 63.9037 | 2244.3827 | 6.1302 | [6 empty] | 271.3332 | 139.7591 | 18.3335 | [5 empty] | 173.3502 | 35.1682 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.8187 | 138.5275 | 19.2194 | [7 empty] | 172.1562 | 34.5835 | 1.3295 | 2244.3827 | 0.4881 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 227.5255 | 21.6897 | 57.9316 | 2244.3827 | 8.7055 | [6 empty] | 273.33 | 140.558 | 28.847 | [5 empty] | 170.2875 | 30.6273 | 2244.3827 | [5 empty] | 271.2209 | 139.5734 | 29.1031 | [7 empty] | 169.4023 | 30.3634 | 0.9237 | 2244.3827 | 0.2205 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 209.7749 | -0.5212 | 50.3303 | 2244.3827 | 12.4472 | [6 empty] | 276.4259 | 141.7967 | 45.1473 | [5 empty] | 165.7504 | 23.871 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.9369 | 141.2204 | 45.8543 | [7 empty] | 164.7802 | 23.5101 | 1.0351 | 2244.3827 | 0.2268 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 188.9084 | -27.3086 | 51.3089 | 2244.3827 | 14.6604 | [6 empty] | 280.7641 | 143.5325 | 67.9884 | [5 empty] | 159.7899 | 14.9373 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.1676 | 142.3264 | 70.0848 | [7 empty] | 158.075 | 13.8703 | 2.0197 | 2244.3827 | 0.5381 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 167.9122 | -55.3458 | 58.4511 | 5860.3692 | 14.3987 | [6 empty] | 288.5126 | 146.6328 | 108.7852 | [5 empty] | 150.1563 | 0.3432 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.9676 | 145.5468 | 111.7592 | [7 empty] | 148.1377 | -0.9468 | 2.3956 | 2244.3827 | 0.5251 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 147.0137 | -83.8747 | 61.263 | 12233.8143 | 12.322 | [6 empty] | 303.5188 | 152.6371 | 187.7951 | [5 empty] | 134.4713 | -23.9094 | 3759.4239 | [5 empty] | 302.0166 | 152.1253 | 188.5595 | [7 empty] | 133.5105 | -24.2421 | 1.0168 | 3850.5047 | 0.1528 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 128.8769 | -110.148 | 52.5657 | 232142.6758 | 9.0541 | [6 empty] | 332.6151 | 164.2789 | 340.9908 | [5 empty] | 111.789 | -60.4372 | 9690.7106 | [5 empty] | 331.1002 | 163.7151 | 342.1272 | [7 empty] | 110.8912 | -60.8416 | 0.9847 | 9864.052 | 0.1497 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 112.8734 | -134.3191 | 38.5151 | 1.0063e+18 | 5.6835 | [6 empty] | 388.4121 | 186.6043 | 634.7698 | [5 empty] | 84.141 | -108.6703 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 386.2472 | 186.2961 | 632.259 | [7 empty] | 83.4203 | -108.2937 | 0.8132 | 6.4036e+17 | 0.1189 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 234.514 | 39.7911 | 63.5101 | 2244.3827 | 6.5803 | [6 empty] | 272.3976 | 143.6219 | 13.3472 | [5 empty] | 171.0092 | 38.9671 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.9374 | 142.0623 | 13.9324 | [7 empty] | 169.4163 | 38.5308 | 1.6516 | 2244.3827 | 0.424 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 231.4894 | 35.9816 | 62.1116 | 2244.3827 | 6.106 | [6 empty] | 273.4805 | 144.0552 | 19.0488 | [5 empty] | 169.3797 | 36.4715 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.6123 | 142.7131 | 19.7809 | [7 empty] | 168.0338 | 35.9695 | 1.4365 | 2244.3827 | 0.4214 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 222.2447 | 23.5493 | 56.4224 | 2244.3827 | 8.673 | [6 empty] | 275.4773 | 144.8541 | 29.5624 | [5 empty] | 166.4561 | 31.9822 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.1014 | 143.3609 | 30.8592 | [7 empty] | 164.5987 | 31.2283 | 2.0046 | 2244.3827 | 0.5433 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 205.2283 | 1.5297 | 49.2256 | 2244.3827 | 12.5362 | [6 empty] | 278.5732 | 146.0928 | 45.8626 | [5 empty] | 162.1197 | 25.2954 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.777 | 145.3932 | 46.5723 | [7 empty] | 161.0128 | 24.9248 | 1.1673 | 2244.3827 | 0.2395 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 185.2247 | -25.1277 | 50.5772 | 2244.3827 | 14.8435 | [6 empty] | 282.9114 | 147.8286 | 68.7037 | [5 empty] | 156.4132 | 16.441 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.3681 | 146.2599 | 70.4436 | [7 empty] | 154.3698 | 15.4771 | 2.2594 | 2244.3827 | 0.5236 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 164.935 | -53.1551 | 57.8952 | 5754.388 | 14.5775 | [6 empty] | 290.6599 | 150.9289 | 109.5006 | [5 empty] | 147.1668 | 1.9461 | 2244.3827 | [5 empty] | 289.6989 | 150.5466 | 110.1563 | [7 empty] | 146.5249 | 1.6424 | 0.7102 | 2244.3827 | 0.1383 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 144.6265 | -81.8787 | 60.9702 | 11758.3349 | 12.4426 | [6 empty] | 305.6661 | 156.9332 | 188.5104 | [5 empty] | 132.0513 | -22.2195 | 3751.491 | [5 empty] | 304.0114 | 156.1584 | 190.5873 | [7 empty] | 130.8797 | -23.0504 | 1.4364 | 3902.1902 | 0.2771 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 126.9386 | -108.3342 | 52.3529 | 104183.1299 | 9.0961 | [6 empty] | 334.7624 | 168.575 | 341.7061 | [5 empty] | 110.0606 | -58.7765 | 9410.8639 | [5 empty] | 332.3078 | 167.7037 | 342.5858 | [7 empty] | 108.7776 | -59.1912 | 1.3484 | 9608.2336 | 0.2056 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 111.2256 | -132.7385 | 37.9828 | 6.4036e+17 | 5.6728 | [6 empty] | 390.5594 | 190.9003 | 635.4851 | [5 empty] | 83.0522 | -107.264 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 387.5432 | 189.7977 | 634.2269 | [7 empty] | 82.0809 | -107.3342 | 0.9738 | 6.4036e+17 | 0.1806 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 215.3157 | 45.2742 | 51.5689 | 2244.3827 | 7.0982 | [6 empty] | 276.3572 | 151.5437 | 14.6663 | [5 empty] | 163.9056 | 41.2303 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.4879 | 150.2861 | 14.9905 | [7 empty] | 162.5888 | 40.9714 | 1.342 | 2244.3827 | 0.2668 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 212.4479 | 41.6733 | 50.1229 | 2244.3827 | 6.2573 | [6 empty] | 277.4401 | 151.977 | 20.3679 | [5 empty] | 162.4081 | 38.7885 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.6102 | 150.7151 | 20.9571 | [7 empty] | 161.0427 | 38.3979 | 1.4201 | 2244.3827 | 0.3316 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 204.5756 | 29.6624 | 45.1066 | 2244.3827 | 7.961 | [6 empty] | 279.4369 | 152.776 | 30.8814 | [5 empty] | 159.7176 | 34.391 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.6873 | 152.1494 | 31.1157 | [7 empty] | 158.7272 | 34.2633 | 0.9986 | 2244.3827 | 0.1392 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 189.8267 | 8.2321 | 39.337 | 2244.3827 | 12.0073 | [6 empty] | 282.5328 | 154.0147 | 47.1817 | [5 empty] | 155.7185 | 27.829 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.7989 | 153.4015 | 47.9583 | [7 empty] | 154.5575 | 27.4749 | 1.2138 | 2244.3827 | 0.2285 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 172.4226 | -18.1187 | 43.241 | 2244.3827 | 14.7742 | [6 empty] | 286.871 | 155.7505 | 70.0228 | [5 empty] | 150.4407 | 19.1182 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.9271 | 155.0251 | 70.322 | [7 empty] | 149.3833 | 18.9188 | 1.076 | 2244.3827 | 0.1628 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 154.4116 | -46.1563 | 52.488 | 5491.0369 | 14.7483 | [6 empty] | 294.6194 | 158.8508 | 110.8196 | [5 empty] | 141.8517 | 4.8068 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.4558 | 157.7351 | 111.5197 | [7 empty] | 140.9175 | 4.2894 | 1.0679 | 2244.3827 | 0.2637 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 136.1815 | -75.2029 | 56.6521 | 10484.5122 | 12.6376 | [6 empty] | 309.6257 | 164.855 | 189.8294 | [5 empty] | 127.7122 | -19.1874 | 3739.5598 | [5 empty] | 306.8328 | 163.513 | 192.1039 | [7 empty] | 126.1069 | -20.221 | 1.9093 | 3912.1299 | 0.3828 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 119.9867 | -102.1819 | 48.217 | 39871.4959 | 9.2569 | [6 empty] | 338.7219 | 176.4969 | 343.0252 | [5 empty] | 106.9247 | -55.7678 | 8955.0021 | [5 empty] | 335.3306 | 175.2385 | 344.928 | [7 empty] | 105.0775 | -56.5105 | 1.9909 | 9238.6605 | 0.3124 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 105.4008 | -127.1891 | 33.1591 | 6.4036e+17 | 5.7606 | [6 empty] | 394.519 | 198.8222 | 636.8042 | [5 empty] | 81.0517 | -104.6803 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 394.2953 | 199.4825 | 630.0762 | [7 empty] | 81.5068 | -103.3746 | 1.3828 | 6.4036e+17 | 0.2212 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 184.5744 | 54.3195 | 32.3599 | 2244.3827 | 8.8421 | [6 empty] | 282.4961 | 163.8258 | 16.7113 | [5 empty] | 153.7263 | 44.5444 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.1374 | 161.9606 | 17.0142 | [7 empty] | 152.6792 | 44.138 | 1.1232 | 2244.3827 | 0.3466 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 182.0845 | 51.0345 | 30.9727 | 2244.3827 | 7.8342 | [6 empty] | 283.579 | 164.2591 | 22.4129 | [5 empty] | 152.4042 | 42.1808 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.3592 | 162.6895 | 23.377 | [7 empty] | 150.9171 | 41.5872 | 1.6012 | 2244.3827 | 0.4597 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 176.0942 | 39.7228 | 26.132 | 2244.3827 | 7.3566 | [6 empty] | 285.5758 | 165.058 | 32.9265 | [5 empty] | 150.0245 | 37.9176 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.2711 | 163.3823 | 33.8095 | [7 empty] | 148.6098 | 37.312 | 1.5389 | 2244.3827 | 0.424 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 164.5004 | 19.2744 | 21.8009 | 2244.3827 | 10.8352 | [6 empty] | 288.6717 | 166.2968 | 49.2267 | [5 empty] | 146.4772 | 31.54 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.3535 | 165.5945 | 49.8901 | [7 empty] | 145.8592 | 31.1555 | 0.7279 | 2244.3827 | 0.2334 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 150.811 | -6.3889 | 30.7889 | 2244.3827 | 14.3677 | [6 empty] | 293.0099 | 168.0325 | 72.0679 | [5 empty] | 141.7766 | 23.0447 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.5931 | 167.7511 | 72.7357 | [7 empty] | 141.5151 | 22.7267 | 0.4117 | 2244.3827 | 0.1661 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 136.2756 | -34.182 | 43.2543 | 5137.1983 | 14.933 | [6 empty] | 300.7583 | 171.1328 | 112.8647 | [5 empty] | 134.081 | 9.0166 | 2244.3827 | [5 empty] | 301.6039 | 171.4626 | 111.9784 | [7 empty] | 134.7109 | 9.3688 | 0.7217 | 2244.3827 | 0.1596 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 121.2006 | -63.5507 | 48.8603 | 8951.4992 | 13.0193 | [6 empty] | 315.7646 | 177.1371 | 191.8745 | [5 empty] | 121.2875 | -14.6904 | 3725.8824 | [5 empty] | 315.3818 | 177.012 | 192.3973 | [7 empty] | 120.9734 | -14.8623 | 0.358 | 3754.7177 | 0.0643 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 107.4976 | -91.1879 | 40.2979 | 21148.1469 | 9.7157 | [6 empty] | 344.8608 | 188.779 | 345.0703 | [5 empty] | 102.1973 | -51.2401 | 8369.8649 | [5 empty] | 343.824 | 188.5411 | 345.448 | [7 empty] | 101.5797 | -51.3514 | 0.6276 | 8425.2922 | 0.0869 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 94.7588 | -116.9907 | 23.3833 | 6.4036e+17 | 6.335 | [6 empty] | 400.6579 | 211.1043 | 638.8492 | [5 empty] | 77.9761 | -100.7081 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 400.56 | 211.8767 | 631.2536 | [7 empty] | 78.5348 | -99.2196 | 1.5899 | 1.3722e+17 | 0.2588 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 147.2211 | 65.8951 | 18.1797 | 2244.3827 | 12.5979 | [6 empty] | 291.0984 | 181.0363 | 19.577 | [5 empty] | 140.9168 | 48.8435 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.6293 | 180.794 | 19.6496 | [7 empty] | 140.736 | 48.7867 | 0.1895 | 2244.3827 | 0.0456 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 145.2331 | 62.9304 | 17.2311 | 2244.3827 | 11.851 | [6 empty] | 292.1813 | 181.4696 | 25.2786 | [5 empty] | 139.794 | 46.5803 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.7172 | 181.2471 | 25.4234 | [7 empty] | 139.5752 | 46.5002 | 0.2329 | 2244.3827 | 0.0586 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 141.1722 | 52.4892 | 10.5625 | 2244.3827 | 9.435 | [6 empty] | 294.1781 | 182.2686 | 35.7922 | [5 empty] | 137.7686 | 42.4901 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.6329 | 181.9426 | 36.0411 | [7 empty] | 137.56 | 42.3388 | 0.2577 | 2244.3827 | 0.1 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 132.9107 | 33.3392 | 3.5249 | 2244.3827 | 9.7824 | [6 empty] | 297.274 | 183.5073 | 52.0924 | [5 empty] | 134.7389 | 36.3529 | 2244.3827 | [5 empty] | 297.2833 | 183.6067 | 52.3744 | [7 empty] | 134.5675 | 36.2851 | 0.1843 | 2244.3827 | 0.0469 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 122.9942 | 8.8116 | 20.8132 | 1936.3594 | 13.4773 | [6 empty] | 301.6121 | 185.2431 | 74.9336 | [5 empty] | 130.7047 | 28.1438 | 2244.3827 | [5 empty] | 301.4444 | 185.279 | 75.1562 | [7 empty] | 130.467 | 28.0987 | 0.2419 | 2244.3827 | 0.0322 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 112.2929 | -18.3819 | 34.9258 | 4803.3861 | 15.1119 | [6 empty] | 309.3606 | 188.3434 | 115.7304 | [5 empty] | 124.0522 | 14.5048 | 2244.3827 | [5 empty] | 308.2289 | 188.1865 | 117.4633 | [7 empty] | 122.8484 | 13.9923 | 1.3083 | 2244.3827 | 0.2489 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 100.7729 | -47.6896 | 40.7514 | 7608.2631 | 13.6959 | [6 empty] | 324.3669 | 194.3476 | 194.7402 | [5 empty] | 112.8601 | -8.7721 | 3712.7588 | [5 empty] | 323.9121 | 194.5157 | 195.6081 | [7 empty] | 112.1917 | -8.9052 | 0.6815 | 3749.7438 | 0.0952 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 90.0806 | -75.8931 | 31.2597 | 13855.1836 | 10.6655 | [6 empty] | 353.4631 | 205.9895 | 347.936 | [5 empty] | 95.8499 | -45.1704 | 7729.1954 | [5 empty] | 353.9746 | 206.4777 | 345.3439 | [7 empty] | 96.3145 | -44.4184 | 0.8839 | 7604.4831 | 0.1864 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 79.7174 | -102.5055 | 9.4161 | 83615.3723 | 7.7273 | [6 empty] | 409.2602 | 228.3148 | 641.7149 | [5 empty] | 73.7366 | -95.2327 | 34304762786617360 | [5 empty] | 409.4534 | 229.3416 | 640.0702 | [7 empty] | 73.5395 | -94.6046 | 0.6583 | 44965395.3125 | 0.1502 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 107.6263 | 79.0229 | 27.062 | 2244.3827 | 16.5976 | [6 empty] | 306.463 | 211.7763 | 24.6955 | [5 empty] | 121.3734 | 55.7126 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.0497 | 210.2609 | 25.6054 | [7 empty] | 121.4128 | 55.0412 | 0.6725 | 2244.3827 | 0.5028 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 106.133 | 76.3528 | 26.9114 | 2244.3827 | 16.2767 | [6 empty] | 307.5459 | 212.2096 | 30.3971 | [5 empty] | 120.5122 | 53.6051 | 2244.3827 | [5 empty] | 306.8384 | 211.0177 | 31.1552 | [7 empty] | 120.8712 | 53.0093 | 0.6956 | 2244.3827 | 0.4566 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 103.7337 | 66.8318 | 22.8519 | 2244.3827 | 13.7995 | [6 empty] | 309.5427 | 213.0085 | 40.9106 | [5 empty] | 118.954 | 49.7861 | 2244.3827 | [5 empty] | 309.4461 | 212.4165 | 41.3571 | [7 empty] | 119.3238 | 49.4329 | 0.5114 | 2244.3827 | 0.2752 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 98.3141 | 49.1865 | 19.0099 | 2244.3827 | 11.0857 | [6 empty] | 312.6386 | 214.2472 | 57.2109 | [5 empty] | 116.6116 | 44.0311 | 2244.3827 | [5 empty] | 311.343 | 212.9842 | 58.9347 | [7 empty] | 116.3051 | 43.1329 | 0.949 | 2244.3827 | 0.5548 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 91.6256 | 26.186 | 24.0679 | 3176.8591 | 12.188 | [6 empty] | 316.9768 | 215.983 | 80.052 | [5 empty] | 113.4712 | 36.2873 | 2244.3827 | [5 empty] | 315.7898 | 214.9525 | 82.5325 | [7 empty] | 112.8775 | 35.2128 | 1.2276 | 2244.3827 | 0.6026 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 84.4917 | -0.0159 | 33.2843 | 4541.9217 | 15.0469 | [6 empty] | 324.7253 | 219.0833 | 120.8488 | [5 empty] | 108.2386 | 23.3063 | 2244.3827 | [5 empty] | 323.3391 | 218.3818 | 122.7764 | [7 empty] | 107.3466 | 22.5842 | 1.1477 | 2244.3827 | 0.3503 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 76.3739 | -28.772 | 37.4305 | 6582.7744 | 14.5343 | [6 empty] | 339.7315 | 225.0876 | 199.8587 | [5 empty] | 99.2817 | 0.8298 | 3698.4535 | [5 empty] | 341.4572 | 225.6796 | 199.1857 | [7 empty] | 100.2144 | 1.0854 | 0.967 | 3657.2052 | 0.164 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 68.7739 | -57.1752 | 27.5848 | 10258.2605 | 11.6877 | [6 empty] | 368.8278 | 236.7294 | 353.0544 | [5 empty] | 85.2925 | -35.0833 | 6916.044 | [5 empty] | 368.7245 | 236.8446 | 352.6169 | [7 empty] | 85.2217 | -34.9332 | 0.1659 | 6902.7113 | 0.0404 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 60.9727 | -84.3449 | 5.6305 | 21436.7431 | 9.178 | [6 empty] | 424.6248 | 259.0547 | 646.8334 | [5 empty] | 66.4173 | -85.7797 | 38218.1324 | [5 empty] | 423.7008 | 259.0958 | 645.0771 | [7 empty] | 66.1078 | -85.4327 | 0.4649 | 37394.7422 | 0.0791 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 68.6758 | 92.8854 | 34.9042 | 2244.3827 | 17.5525 | [6 empty] | 336.2192 | 271.3093 | 34.6082 | [5 empty] | 91.9593 | 66.882 | 2244.3827 | [5 empty] | 334.5115 | 269.726 | 35.6659 | [7 empty] | 91.7016 | 66.2774 | 0.6572 | 2244.3827 | 0.3516 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 67.817 | 90.4507 | 34.6929 | 2244.3827 | 17.5204 | [6 empty] | 337.3021 | 271.7426 | 40.3098 | [5 empty] | 91.4068 | 65.0121 | 2244.3827 | [5 empty] | 335.5003 | 270.1103 | 41.0569 | [7 empty] | 91.1711 | 64.5032 | 0.5609 | 2244.3827 | 0.2869 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 66.6385 | 81.85 | 31.2145 | 2244.3827 | 15.9847 | [6 empty] | 339.2989 | 272.5416 | 50.8234 | [5 empty] | 90.4031 | 61.6117 | 2244.3827 | [5 empty] | 337.5121 | 270.8387 | 52.1956 | [7 empty] | 90.1177 | 60.8728 | 0.7921 | 2244.3827 | 0.4106 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 63.3512 | 65.7673 | 27.1775 | 1945.1043 | 13.4526 | [6 empty] | 342.3948 | 273.7803 | 67.1236 | [5 empty] | 88.8844 | 56.4577 | 2244.3827 | [5 empty] | 340.764 | 272.5104 | 69.1049 | [7 empty] | 88.2834 | 55.6337 | 1.0199 | 2244.3827 | 0.4165 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 59.2023 | 44.4812 | 28.0734 | 3383.9783 | 11.5861 | [6 empty] | 346.733 | 275.516 | 89.9648 | [5 empty] | 86.8296 | 49.4663 | 2244.3827 | [5 empty] | 345.5671 | 274.7712 | 91.8554 | [7 empty] | 86.2062 | 48.786 | 0.9227 | 2244.3827 | 0.3255 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 54.9719 | 19.6787 | 33.5707 | 4354.7869 | 13.4395 | [6 empty] | 354.4815 | 278.6163 | 130.7616 | [5 empty] | 83.3571 | 37.6028 | 2607.5531 | [5 empty] | 354.1913 | 278.2409 | 130.8296 | [7 empty] | 83.4025 | 37.494 | 0.1179 | 2608.6548 | 0.0725 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 49.787 | -8.0858 | 36.9665 | 5843.8021 | 15.2031 | [6 empty] | 369.4877 | 284.6206 | 209.7714 | [5 empty] | 77.269 | 16.6378 | 3684.5419 | [5 empty] | 370.3055 | 284.7534 | 212.642 | [7 empty] | 77.2956 | 15.8698 | 0.7685 | 3720.5467 | 0.3922 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 44.8725 | -36.1983 | 28.9841 | 8223.1314 | 12.1367 | [6 empty] | 398.584 | 296.2625 | 362.9672 | [5 empty] | 67.3835 | -17.9408 | 5971.7127 | [5 empty] | 398.6676 | 296.3709 | 364.8119 | [7 empty] | 67.1357 | -18.3081 | 0.4431 | 6006.7352 | 0.1253 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 39.6251 | -63.6656 | 14.5969 | 13112.2597 | 9.5208 | [6 empty] | 454.381 | 318.5878 | 656.7461 | [5 empty] | 53.2831 | -68.8165 | 16119.449 | [5 empty] | 454.3478 | 318.9971 | 655.1992 | [7 empty] | 53.2425 | -68.4313 | 0.3873 | 15926.2733 | 0.0827 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 32.6624 | 106.7739 | 30.7403 | 2451.3064 | 12.401 | [6 empty] | 393.9149 | 386.7406 | 53.8285 | [5 empty] | 52.9122 | 83.6457 | 2244.3827 | [5 empty] | 391.5229 | 384.1239 | 54.2568 | [7 empty] | 52.8419 | 83.1772 | 0.4738 | 2244.3826 | 0.2127 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 32.2102 | 104.54 | 30.3544 | 2517.8275 | 12.4053 | [6 empty] | 394.9978 | 387.1739 | 59.5301 | [5 empty] | 52.6396 | 82.0894 | 2244.3826 | [5 empty] | 394.2591 | 386.1569 | 59.3916 | [7 empty] | 52.7683 | 81.9714 | 0.1746 | 2244.3826 | 0.0874 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 31.8485 | 96.8017 | 26.8323 | 1950.7931 | 11.7356 | [6 empty] | 396.9946 | 387.9729 | 70.0436 | [5 empty] | 52.1422 | 79.2479 | 2405.4378 | [5 empty] | 397.2208 | 387.3492 | 70.7385 | [7 empty] | 52.5445 | 78.9029 | 0.53 | 2404.306 | 0.232 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 30.0151 | 82.2226 | 22.5845 | 3018.2576 | 10.9251 | [6 empty] | 400.0905 | 389.2116 | 86.3439 | [5 empty] | 51.3841 | 74.9134 | 2570.2779 | [5 empty] | 397.874 | 387.3098 | 87.3922 | [7 empty] | 50.9458 | 74.4016 | 0.6739 | 2587.2556 | 0.1974 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 27.7523 | 62.6768 | 23.4583 | 3506.701 | 10.4294 | [6 empty] | 404.4287 | 390.9474 | 109.185 | [5 empty] | 50.3478 | 68.9803 | 1927.0149 | [5 empty] | 402.2803 | 388.8187 | 111.6696 | [7 empty] | 49.9056 | 68.0313 | 1.047 | 1917.0081 | 0.3419 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 25.557 | 39.4844 | 30.025 | 4228.9566 | 10.8966 | [6 empty] | 412.1772 | 394.0477 | 149.9819 | [5 empty] | 48.5685 | 58.7711 | 3054.809 | [5 empty] | 412.1567 | 393.9525 | 150.4253 | [7 empty] | 48.5554 | 58.6405 | 0.1313 | 3058.3124 | 0.0553 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 22.6065 | 13.0363 | 35.5057 | 5333.8399 | 13.9782 | [6 empty] | 427.1834 | 400.0519 | 228.9917 | [5 empty] | 45.361 | 40.2923 | 3673.5356 | [5 empty] | 425.9431 | 398.84 | 230.2313 | [7 empty] | 45.1268 | 39.7972 | 0.5477 | 3691.4796 | 0.2134 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 19.923 | -14.2955 | 30.3817 | 6981.4559 | 13.0296 | [6 empty] | 456.2797 | 411.6938 | 382.1874 | [5 empty] | 39.9032 | 8.5921 | 5096.9688 | [5 empty] | 453.6093 | 409.7184 | 383.5807 | [7 empty] | 39.2573 | 7.9641 | 0.9008 | 5139.4078 | 0.3304 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 16.8964 | -41.6741 | 14.6776 | 9787.6519 | 8.0554 | [6 empty] | 512.0767 | 434.0191 | 675.9664 | [5 empty] | 31.5443 | -40.7402 | 9439.3177 | [5 empty] | 510.6853 | 433.2499 | 670.3666 | [7 empty] | 31.6646 | -39.9874 | 0.7624 | 9329.6933 | 0.2175 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -0.7393 | 120.659 | 16.3021 | 1902.0392 | 4.3757 | [6 empty] | 504.5562 | 608.0998 | 90.6866 | [5 empty] | 7.683 | 106.701 | 1869.6366 | [5 empty] | 503.8785 | 607.8818 | 93.2306 | [7 empty] | 7.2405 | 106.1762 | 0.6865 | 1865.4943 | 0.2401 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -0.8026 | 118.6037 | 15.5731 | 1890.3183 | 4.0893 | [6 empty] | 505.6391 | 608.5331 | 96.3882 | [5 empty] | 7.5958 | 105.4893 | 1862.7985 | [5 empty] | 505.7106 | 608.5276 | 98.2677 | [7 empty] | 7.4862 | 105.0875 | 0.4165 | 1860.3659 | 0.1381 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -0.6834 | 111.6747 | 11.6865 | 1854.5946 | 3.1426 | [6 empty] | 507.6359 | 609.3321 | 106.9018 | [5 empty] | 7.4359 | 103.2692 | 2982.0468 | [5 empty] | 507.6741 | 609.1918 | 109.1668 | [7 empty] | 7.3326 | 102.7704 | 0.5095 | 2991.825 | 0.16 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -1.5307 | 98.5503 | 8.8196 | 3210.0559 | 3.4536 | [6 empty] | 510.7318 | 610.5708 | 123.202 | [5 empty] | 7.1907 | 99.8633 | 3047.1858 | [5 empty] | 510.2656 | 610.7434 | 127.1209 | [7 empty] | 6.6014 | 99.1138 | 0.9535 | 3067.3265 | 0.3176 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -2.4325 | 80.6779 | 17.2054 | 3586.3762 | 5.8663 | [6 empty] | 515.07 | 612.3066 | 146.0432 | [5 empty] | 6.8522 | 95.1631 | 3139.8472 | [5 empty] | 514.5548 | 612.1381 | 149.8263 | [7 empty] | 6.3837 | 94.4002 | 0.8953 | 3159.1403 | 0.2819 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -3.2118 | 59.2378 | 29.3069 | 4138.1248 | 8.8444 | [6 empty] | 522.8184 | 615.4069 | 186.84 | [5 empty] | 6.2624 | 86.9711 | 3310.6996 | [5 empty] | 522.9766 | 615.0173 | 189.2446 | [7 empty] | 6.3005 | 86.4177 | 0.5547 | 3321.1662 | 0.1472 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -4.4603 | 34.3134 | 38.708 | 4970.5138 | 12.0038 | [6 empty] | 537.8247 | 621.4111 | 265.8498 | [5 empty] | 5.1703 | 71.8042 | 3666.2063 | [5 empty] | 539.5973 | 621.4656 | 267.6999 | [7 empty] | 5.8209 | 71.3551 | 0.7906 | 3669.4908 | 0.2745 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -5.4582 | 8.0291 | 37.7324 | 6162.9969 | 14.576 | [6 empty] | 566.9209 | 633.053 | 419.0456 | [5 empty] | 3.2222 | 44.7494 | 4463.7552 | [5 empty] | 567.5763 | 633.2517 | 417.2953 | [7 empty] | 3.5564 | 45.0497 | 0.4493 | 4449.5965 | 0.1717 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -6.6403 | -18.8881 | 20.0214 | 7993.6709 | 9.4209 | [6 empty] | 622.718 | 655.3783 | 712.8245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | [5 empty] | 622.652 | 655.3722 | 711.8127 | [7 empty] | 0.038 | 0.1488 | 0.1536 | 6490.3215 | 0.0969 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 40.8288 | 12.4733 | 27.1826 | 3657.8307 | 16.7321 | [6 empty] | 35.6067 | 32.9226 | 23.3204 | [5 empty] | 13.866 | 9.0233 | 4175.2502 | [5 empty] | 35.9917 | 32.9443 | 23.3368 | [7 empty] | 14.6604 | 8.9218 | 0.8009 | 4146.232 | 0.6638 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 45.2255 | 12.3747 | 8.965 | 4595.3999 | 19.1753 | [6 empty] | 148.0518 | 127.2368 | 81.7912 | [5 empty] | 39.5416 | 19.3076 | 3685.6539 | [5 empty] | 146.2344 | 126.2845 | 83.2591 | [7 empty] | 38.1786 | 18.4477 | 1.6116 | 3767.8081 | 0.5235 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 41.6865 | 1.997 | 15.0418 | 5158.8998 | 21.7999 | [6 empty] | 107.0509 | 93.1712 | 72.3982 | [5 empty] | 29.4602 | 10.7588 | 4285.8379 | [5 empty] | 106.2191 | 92.5623 | 72.1975 | [7 empty] | 29.1369 | 10.6144 | 0.3541 | 4302.5352 | 0.1708 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -21.4216 | 68.3199 | 28.8632 | 3416.9949 | 21.3873 | [6 empty] | 68.2015 | 91.9076 | 28.1662 | [5 empty] | -11.3161 | 41.2836 | 3560.7695 | [5 empty] | 68.2217 | 91.4367 | 27.6079 | [7 empty] | -10.6738 | 41.3652 | 0.6475 | 3538.2986 | 0.3405 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -40.0925 | -26.2424 | 27.514 | 14614.3923 | 21.4989 | [6 empty] | 75.1566 | 92.3647 | 123.1167 | [5 empty] | -19.343 | -8.1736 | 9319.2937 | [5 empty] | 74.9512 | 92.1137 | 121.3366 | [7 empty] | -19.0952 | -7.5401 | 0.6803 | 9136.1138 | 0.3301 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 13.5817 | -62.3445 | 20.8182 | 32286.0784 | 21.0286 | [6 empty] | 110.9768 | 93.2759 | 206.0644 | [5 empty] | 6.2319 | -42.8669 | 43307.7848 | [5 empty] | 110.2421 | 92.807 | 203.4803 | [7 empty] | 6.2993 | -42.2488 | 0.6217 | 39615.1077 | 0.2072 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -14.1754 | 27.9338 | 14.4677 | 4479.9752 | 16.0657 | [6 empty] | 34.8317 | 42.6211 | 25.6852 | [5 empty] | -4.9184 | 16.8152 | 4418.5524 | [5 empty] | 34.7009 | 42.4536 | 25.9769 | [7 empty] | -5.0122 | 16.4608 | 0.3666 | 4455.2606 | 0.2228 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 116.2521 | 13.6677 | 47.2211 | 2244.3827 | 18.3764 | [6 empty] | 108.0948 | 72.1097 | 37.5079 | [5 empty] | 69.0628 | 15.3987 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.5704 | 70.5807 | 38.3967 | [7 empty] | 67.3652 | 14.2884 | 2.0285 | 2244.3827 | 0.7562 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -69.7095 | 60.9413 | 33.2619 | 4580.6474 | 16.3911 | [6 empty] | 101.2421 | 164.6731 | 63.4497 | [5 empty] | -38.0548 | 50.7267 | 4088.7953 | [5 empty] | 101.7904 | 164.1544 | 62.4577 | [7 empty] | -37.0077 | 50.877 | 1.0579 | 4060.9598 | 0.3926 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -14.5429 | -82.5854 | 34.3518 | 4.391e+18 | 18.1096 | [6 empty] | 62.0045 | 54.7599 | 161.9421 | [5 empty] | -7.5265 | -48.9578 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.598 | 54.5539 | 160.4779 | [7 empty] | -7.5779 | -48.5419 | 0.4191 | 4.391e+18 | 0.1137 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 65.7129 | 5.6676 | 43.6375 | 2244.3827 | 15.1786 | [6 empty] | 30.4237 | 23.8905 | 18.7314 | [5 empty] | 22.0964 | 4.3146 | 3966.2888 | [5 empty] | 30.248 | 23.7848 | 18.0847 | [7 empty] | 22.245 | 4.8563 | 0.5617 | 3866.9337 | 0.452 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -56.3252 | 44.2236 | 39.5466 | 4726.0855 | 21.1191 | [6 empty] | 39.8579 | 60.5825 | 31.1173 | [5 empty] | -21.2297 | 25.9962 | 4454.036 | [5 empty] | 39.9366 | 60.4826 | 31.053 | [7 empty] | -20.9573 | 25.9505 | 0.2762 | 4447.5783 | 0.128 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -6.2954 | -65.3209 | 38.7352 | 4.391e+18 | 12.7923 | [6 empty] | 25.7044 | 23.0269 | 60.4861 | [5 empty] | -3.3574 | -26.6973 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.6139 | 22.9612 | 60.3151 | [7 empty] | -3.3862 | -26.651 | 0.0545 | 4.391e+18 | 0.0427 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 90.49 | 55.3635 | 14.0412 | 2244.3827 | 13.7225 | [6 empty] | 257.4791 | 185.6899 | 49.04 | [5 empty] | 97.8434 | 43.4017 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.5089 | 183.7962 | 50.3004 | [7 empty] | 96.6888 | 42.5771 | 1.4188 | 2244.3827 | 0.4764 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 36.8273 | -62.4711 | 36.0073 | 31966.2632 | 21.2283 | [6 empty] | 82.0416 | 62.8606 | 128.7943 | [5 empty] | 16.7384 | -32.5886 | 18490.4722 | [5 empty] | 82.262 | 63.0089 | 129.1435 | [7 empty] | 16.7809 | -32.6476 | 0.0727 | 18509.2396 | 0.0421

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*