## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL |  | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 |  | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle |  |  | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | 0.24232 | 0.26069 | 0.49699 | 4.98 | 0.17174 | 0.41573 | 0.069735 | -0.1579 | -0.2778 | 0.6621 | 24710.7137 | 0.8718 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5241 | 0.5241 | 0.5241 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.21053 | 0.47368 | 0.2114 | 0.2718 | 5799.2404 | 48.0402 | [5 empty] | 0.4875 | 0.5241 | 0.9947 | 0.24298 | 0.26123 | 0.49579 | 0 | 0.17206 | 0.41621 | 0.069161 | -0.1628 | -0.2878 | 0.6731 | 23985.1986 | 0.8855 | 48.0402 |  |  |  |  | Mean | 0.51699 |  | 0.005 | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 0.01 | 0.18881 | 0.44576 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | 0.24218 | 0.26067 | 0.49715 | 5.0553 | 0.17165 | 0.41569 | 0.069802 | -0.1586 | -0.2778 | 0.6625 | 24774.7079 | 0.8727 | 46.4162 | -0.065499 | -0.0157 | 0.6933 | -1.0226 |  | 0.5242 | 0.5242 | 0.5243 | 0.33331 | 0.33331 | 0.33338 | 0.21052 | 0.47367 | 0.2114 | 0.2718 | 5799.9519 | 48.0494 | 0.041471 | 0.0092 | 0.67749 |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9951 | 0.2429 | 0.26109 | 0.49601 | 0.076307 | 0.17204 | 0.4161 | 0.069247 | -0.1631 | -0.2886 | 0.674 | 24131.6607 | 0.8868 | 48.0236 | -0.062236 | -0.0166 | 0.67756 | -1.0245 | Max | 0.0376 |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 0 |  |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | 0.24232 | 0.26081 | 0.49687 | 4.8027 | 0.17171 | 0.41581 | 0.06964 | -0.1586 | -0.2778 | 0.6625 | 24616.786 | 0.8726 | 46.5246 | 0.10973 | 0.1084 | 0.6933 | -0.84365 |  | 0.5247 | 0.5247 | 0.525 | 0.33327 | 0.33327 | 0.33346 | 0.21051 | 0.47364 | 0.2113 | 0.2717 | 5802.5074 | 48.0823 | 0.040554 | 0.0329 | 0.67749 |  |  | 0.487 | 0.5237 | 0.995 | 0.24281 | 0.26111 | 0.49609 | 0.19059 | 0.17197 | 0.41609 | 0.069259 | -0.1637 | -0.2886 | 0.6742 | 24154.2195 | 0.8874 | 48.0178 | -0.0058034 | -0.0058 | 0.67756 | -1.0086 | >0.5 | 444 |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 6 | 0.19875 | 0.44681 | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | 0.24231 | 0.26069 | 0.497 | 5.0409 | 0.17174 | 0.41573 | 0.069632 | -0.1582 | -0.2785 | 0.6627 | 24713.8241 | 0.8727 | 46.5063 | -0.0098975 | -0.0183 | 0.6933 | -1.0264 |  | 0.5257 | 0.5257 | 0.5264 | 0.33319 | 0.33319 | 0.33363 | 0.21048 | 0.47358 | 0.2113 | 0.2717 | 5807.2009 | 48.143 | 0.043873 | 0.0607 | 0.67749 |  |  | 0.4885 | 0.5251 | 0.9967 | 0.243 | 0.2612 | 0.4958 | 0.11413 | 0.17208 | 0.41619 | 0.069055 | -0.1634 | -0.2883 | 0.6738 | 23984.8999 | 0.8867 | 48.1066 | 0.043982 | 0.0888 | 0.67756 | -0.86894 | >1 | 51 |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 12 | 0.19859 | 0.44784 | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | 0.2425 | 0.26094 | 0.49656 | 4.9507 | 0.1718 | 0.41593 | 0.069309 | -0.1581 | -0.2777 | 0.662 | 24434.5666 | 0.8718 | 46.6249 | 0.041976 | 0.1186 | 0.6933 | -0.82894 |  | 0.5271 | 0.5272 | 0.5286 | 0.333 | 0.33306 | 0.33394 | 0.2104 | 0.47349 | 0.2113 | 0.2717 | 5814.199 | 48.2335 | 0.046084 | 0.0905 | 0.67749 |  |  | 0.491 | 0.5279 | 1.0003 | 0.24317 | 0.26144 | 0.49539 | 0.13278 | 0.17212 | 0.41638 | 0.068748 | -0.1634 | -0.2881 | 0.6736 | 23758.2929 | 0.8864 | 48.2711 | 0.058764 | 0.1645 | 0.67756 | -0.75722 | >1.5 | 0 |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 18 | 0.19832 | 0.44885 | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | 0.24264 | 0.26102 | 0.49634 | 5.0444 | 0.17187 | 0.41601 | 0.06906 | -0.1581 | -0.2778 | 0.662 | 24312.7465 | 0.8717 | 46.7176 | 0.024459 | 0.0927 | 0.6933 | -0.86629 |  | 0.529 | 0.5293 | 0.5314 | 0.33277 | 0.33296 | 0.33428 | 0.21028 | 0.4734 | 0.2112 | 0.2716 | 5823.6109 | 48.3557 | 0.043233 | 0.1222 | 0.67749 |  |  | 0.493 | 0.5296 | 1.0031 | 0.24337 | 0.26144 | 0.49519 | 0.056679 | 0.17228 | 0.41641 | 0.068495 | -0.1625 | -0.2887 | 0.6735 | 23660.0813 | 0.8858 | 48.374 | 0.02631 | 0.1029 | 0.67756 | -0.84813 | >2 | 0 |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 24 | 0.19795 | 0.44983 | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | 0.24279 | 0.26111 | 0.49609 | 5.1147 | 0.17196 | 0.4161 | 0.068774 | -0.158 | -0.278 | 0.662 | 24157.315 | 0.8717 | 46.8456 | 0.025622 | 0.128 | 0.6933 | -0.81538 |  | 0.5315 | 0.5318 | 0.535 | 0.33254 | 0.33273 | 0.33473 | 0.21021 | 0.47325 | 0.2112 | 0.2715 | 5835.5066 | 48.5107 | 0.043559 | 0.155 | 0.67749 |  |  | 0.496 | 0.5325 | 1.0079 | 0.24357 | 0.26149 | 0.49494 | 0.13163 | 0.17241 | 0.41648 | 0.068204 | -0.1621 | -0.2896 | 0.6739 | 23518.2847 | 0.8859 | 48.5504 | 0.035231 | 0.1764 | 0.67756 | -0.73965 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 30 | 0.19747 | 0.45076 | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | 0.24365 | 0.2613 | 0.49505 | 4.243 | 0.17255 | 0.41635 | 0.068007 | -0.1548 | -0.2798 | 0.6616 | 23608.4416 | 0.8688 | 47.3201 | 0.080212 | 0.4745 | 0.6933 | -0.3156 |  | 0.5345 | 0.535 | 0.5395 | 0.33219 | 0.3325 | 0.3353 | 0.21006 | 0.47308 | 0.2111 | 0.2714 | 5849.9265 | 48.6995 | 0.044364 | 0.1888 | 0.67749 |  |  | 0.5011 | 0.5367 | 1.0155 | 0.24405 | 0.26138 | 0.49457 | 0.31776 | 0.17282 | 0.41647 | 0.067757 | -0.1595 | -0.2918 | 0.6742 | 23354.8201 | 0.8845 | 48.8042 | 0.041612 | 0.2538 | 0.67756 | -0.62542 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 36 | 0.1969 | 0.45164 | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | 0.2436 | 0.26135 | 0.49505 | 4.8821 | 0.17249 | 0.41638 | 0.067763 | -0.155 | -0.2796 | 0.6614 | 23596.714 | 0.869 | 47.3248 | 0.00087407 | 0.0047 | 0.6933 | -0.99322 |  | 0.538 | 0.5387 | 0.5447 | 0.33181 | 0.33224 | 0.33594 | 0.2099 | 0.47288 | 0.211 | 0.2713 | 5866.8846 | 48.9228 | 0.042957 | 0.2233 | 0.67749 |  |  | 0.5126 | 0.5478 | 1.0328 | 0.24489 | 0.2617 | 0.49341 | 1.6893 | 0.17335 | 0.41682 | 0.066921 | -0.1573 | -0.2944 | 0.675 | 22775.9488 | 0.8838 | 49.465 | 0.091672 | 0.6608 | 0.67756 | -0.024733 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 42 | 0.19624 | 0.45245 | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | 0.24395 | 0.26172 | 0.49433 | 4.825 | 0.17262 | 0.4167 | 0.06712 | -0.1554 | -0.2789 | 0.6609 | 23191.8279 | 0.8685 | 47.5961 | 0.033102 | 0.2713 | 0.6933 | -0.60869 |  | 0.5421 | 0.543 | 0.5509 | 0.33136 | 0.33191 | 0.33674 | 0.20971 | 0.47264 | 0.2109 | 0.2712 | 5886.3727 | 49.1811 | 0.043817 | 0.2583 | 0.67749 |  |  | 0.5191 | 0.553 | 1.0355 | 0.2463 | 0.26238 | 0.49132 | 1.8416 | 0.17419 | 0.41751 | 0.065584 | -0.15 | -0.2902 | 0.6673 | 21780.9392 | 0.8707 | 49.7701 | 0.036576 | 0.3051 | 0.67756 | -0.54971 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 48 | 0.1955 | 0.45319 | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | 0.24455 | 0.26144 | 0.49401 | 4.781 | 0.17319 | 0.41658 | 0.06659 | -0.1513 | -0.2827 | 0.6616 | 23090.5756 | 0.8669 | 47.9026 | 0.032783 | 0.3065 | 0.6933 | -0.55791 |  | 0.5469 | 0.548 | 0.5579 | 0.33089 | 0.33156 | 0.33755 | 0.20953 | 0.47239 | 0.2108 | 0.271 | 5908.3619 | 49.4748 | 0.04299 | 0.2937 | 0.67749 |  |  | 0.519 | 0.5527 | 1.0358 | 0.24626 | 0.26225 | 0.49148 | 0.85766 | 0.17421 | 0.41742 | 0.065341 | -0.15 | -0.2908 | 0.6677 | 21858.3462 | 0.8714 | 49.7558 | -0.0018476 | -0.0143 | 0.67756 | -1.0211 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 54 | 0.19469 | 0.45385 | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | 0.24691 | 0.26216 | 0.49093 | 3.4321 | 0.17474 | 0.41745 | 0.06468 | -0.1395 | -0.2812 | 0.6537 | 21661.5349 | 0.8508 | 48.6745 | 0.073613 | 0.7719 | 0.6933 | 0.11336 |  | 0.5522 | 0.5536 | 0.5657 | 0.33036 | 0.3312 | 0.33844 | 0.2093 | 0.47212 | 0.2106 | 0.2708 | 5932.8049 | 49.804 | 0.042175 | 0.3292 | 0.67749 |  |  | 0.5437 | 0.5761 | 1.0628 | 0.24911 | 0.26395 | 0.48694 | 4.0643 | 0.17576 | 0.41903 | 0.062795 | -0.1396 | -0.2859 | 0.6578 | 19966.6787 | 0.8537 | 51.1156 | 0.12594 | 1.3598 | 0.67756 | 1.0069 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 60 | 0.19381 | 0.45442 | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | 0.247 | 0.26209 | 0.49091 | 4.448 | 0.17483 | 0.41741 | 0.064264 | -0.1388 | -0.2817 | 0.6535 | 21662.582 | 0.8506 | 48.6934 | 0.0015374 | 0.0189 | 0.6933 | -0.97274 |  | 0.5581 | 0.5598 | 0.5745 | 0.32977 | 0.33077 | 0.33946 | 0.20905 | 0.4718 | 0.2105 | 0.2707 | 5959.6375 | 50.1689 | 0.042302 | 0.3649 | 0.67749 |  |  | 0.5577 | 0.5902 | 1.0814 | 0.25017 | 0.26475 | 0.48509 | 5.4305 | 0.17628 | 0.41974 | 0.061518 | -0.1372 | -0.2852 | 0.6556 | 19290.2148 | 0.8499 | 51.9168 | 0.066262 | 0.8012 | 0.67756 | 0.18248 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 66 | 0.19288 | 0.4549 | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | 0.24877 | 0.26418 | 0.48705 | 3.1939 | 0.17542 | 0.41914 | 0.06206 | -0.1365 | -0.2712 | 0.6432 | 19986.8486 | 0.8367 | 49.5112 | 0.063142 | 0.8178 | 0.6933 | 0.17957 |  | 0.5647 | 0.5667 | 0.5843 | 0.32914 | 0.3303 | 0.34056 | 0.2088 | 0.47146 | 0.2104 | 0.2705 | 5988.7804 | 50.5694 | 0.042232 | 0.4005 | 0.67749 |  |  | 0.5641 | 0.6054 | 1.1599 | 0.24217 | 0.2599 | 0.49794 | 6.829 | 0.17192 | 0.41514 | 0.067322 | -0.1897 | -0.3444 | 0.7335 | 25399.5495 | 0.9686 | 52.7688 | 0.063487 | 0.852 | 0.67756 | 0.25746 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 72 | 0.1919 | 0.45527 | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | 0.24888 | 0.26414 | 0.48698 | 4.441 | 0.17552 | 0.41913 | 0.061577 | -0.1354 | -0.2714 | 0.6426 | 19969.1143 | 0.8358 | 49.5171 | 0.00041823 | 0.0059 | 0.6933 | -0.99149 |  | 0.5719 | 0.5742 | 0.5949 | 0.32849 | 0.32981 | 0.3417 | 0.20854 | 0.4711 | 0.2102 | 0.2703 | 6020.1407 | 51.0052 | 0.041254 | 0.4358 | 0.67749 |  |  | 0.5641 | 0.6052 | 1.1605 | 0.24212 | 0.25976 | 0.49811 | 5.3988 | 0.17193 | 0.41504 | 0.066956 | -0.1895 | -0.3454 | 0.734 | 25523.2405 | 0.9691 | 52.7575 | -0.00075818 | -0.0113 | 0.67756 | -1.0167 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 78 | 0.19089 | 0.45554 | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | 0.24964 | 0.26454 | 0.48582 | 4.5501 | 0.17595 | 0.41952 | 0.060533 | -0.1329 | -0.2709 | 0.6405 | 19549.3698 | 0.8321 | 49.9414 | 0.027678 | 0.4243 | 0.6933 | -0.388 |  | 0.5797 | 0.5824 | 0.6065 | 0.32777 | 0.3293 | 0.34293 | 0.20824 | 0.47072 | 0.21 | 0.27 | 6053.6142 | 51.4762 | 0.041 | 0.471 | 0.67749 |  |  | 0.5857 | 0.6218 | 1.1128 | 0.25242 | 0.26798 | 0.47959 | 6.7651 | 0.1768 | 0.42232 | 0.057718 | -0.1387 | -0.2707 | 0.6434 | 17481.0365 | 0.8362 | 53.6779 | 0.057448 | 0.9204 | 0.67756 | 0.35841 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 84 | 0.18985 | 0.45571 | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | 0.25137 | 0.26603 | 0.48261 | 2.0971 | 0.17672 | 0.42081 | 0.058531 | -0.1301 | -0.2681 | 0.6363 | 18434.4478 | 0.8249 | 51.2764 | 0.080142 | 1.335 | 0.6933 | 0.92556 |  | 0.5882 | 0.5913 | 0.6191 | 0.32703 | 0.32876 | 0.34421 | 0.20794 | 0.47032 | 0.2098 | 0.2698 | 6089.0862 | 51.982 | 0.040651 | 0.5058 | 0.67749 |  |  | 0.5975 | 0.6365 | 1.1283 | 0.25293 | 0.26944 | 0.47763 | 7.6442 | 0.17665 | 0.4234 | 0.056403 | -0.1437 | -0.2643 | 0.6406 | 16898.6028 | 0.8359 | 54.4809 | 0.046194 | 0.803 | 0.67756 | 0.18514 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 90 | 0.18881 | 0.45576 | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | 0.2512 | 0.26609 | 0.48272 | 3.6612 | 0.17657 | 0.42083 | 0.058064 | -0.1317 | -0.2681 | 0.6368 | 18467.1238 | 0.8268 | 51.2726 | 0 | -0.0038 | 0.6933 | -1.0055 |  | 0.5973 | 0.6009 | 0.6327 | 0.32623 | 0.3282 | 0.34557 | 0.2076 | 0.46991 | 0.2096 | 0.2696 | 6126.4337 | 52.522 | 0.040238 | 0.54 | 0.67749 |  |  | 0.6131 | 0.6598 | 1.2478 | 0.24323 | 0.26175 | 0.49502 | 9.802 | 0.17206 | 0.41661 | 0.064056 | -0.2051 | -0.3572 | 0.7516 | 23512.7761 | 0.9971 | 55.7247 | 0.066571 | 1.2438 | 0.67756 | 0.83571 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 96 | 0.18776 | 0.45571 | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | 0.25157 | 0.267 | 0.48143 | 2.8469 | 0.17652 | 0.42151 | 0.056976 | -0.1356 | -0.2673 | 0.638 | 18027.7211 | 0.8298 | 52.1232 | 0.044279 | 0.8506 | 0.6933 | 0.22688 |  | 0.6071 | 0.6112 | 0.6472 | 0.32544 | 0.32763 | 0.34693 | 0.20726 | 0.46948 | 0.2095 | 0.2693 | 6165.527 | 53.0959 | 0.039481 | 0.5739 | 0.67749 |  |  | 0.6376 | 0.6717 | 1.1908 | 0.25503 | 0.26867 | 0.4763 | 9.8986 | 0.17853 | 0.42318 | 0.054494 | -0.1283 | -0.2818 | 0.6464 | 16663.8773 | 0.8351 | 56.3507 | 0.031146 | 0.626 | 0.67756 | -0.076094 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 102 | 0.18673 | 0.45554 | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | 0.25238 | 0.26755 | 0.48007 | 2.8121 | 0.17693 | 0.42202 | 0.05577 | -0.1334 | -0.2666 | 0.6359 | 17630.1396 | 0.8263 | 52.7388 | 0.030238 | 0.6156 | 0.6933 | -0.11208 |  | 0.6176 | 0.6223 | 0.6628 | 0.32459 | 0.32706 | 0.34835 | 0.20689 | 0.46905 | 0.2093 | 0.2691 | 6206.2313 | 53.7029 | 0.039237 | 0.607 | 0.67749 |  |  | 0.6522 | 0.6867 | 1.2103 | 0.25584 | 0.26938 | 0.47478 | 10.3487 | 0.17889 | 0.42378 | 0.05323 | -0.1267 | -0.2801 | 0.6438 | 16278.3767 | 0.8315 | 57.1342 | 0.036384 | 0.7835 | 0.67756 | 0.15636 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 108 | 0.18572 | 0.45527 | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | 0.25347 | 0.26903 | 0.4775 | 0.22082 | 0.1772 | 0.42319 | 0.054056 | -0.1364 | -0.2652 | 0.636 | 16909.4954 | 0.8272 | 54.2653 | 0.070263 | 1.5265 | 0.6933 | 1.2018 |  | 0.6288 | 0.634 | 0.6794 | 0.32376 | 0.32643 | 0.34981 | 0.20655 | 0.46859 | 0.209 | 0.2688 | 6248.4082 | 54.3424 | 0.038679 | 0.6395 | 0.67749 |  |  | 0.6679 | 0.7023 | 1.2306 | 0.25681 | 0.27003 | 0.47316 | 10.7729 | 0.17937 | 0.42437 | 0.051902 | -0.1231 | -0.279 | 0.6406 | 15911.718 | 0.8265 | 57.9307 | 0.035125 | 0.7965 | 0.67756 | 0.17555 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 114 | 0.18474 | 0.4549 | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | 0.25397 | 0.27024 | 0.47579 | 1.021 | 0.17714 | 0.42409 | 0.052757 | -0.1415 | -0.2627 | 0.6363 | 16436.3834 | 0.8303 | 55.3649 | 0.047276 | 1.0996 | 0.6933 | 0.58603 |  | 0.6407 | 0.6464 | 0.697 | 0.32292 | 0.32579 | 0.35129 | 0.20622 | 0.46812 | 0.2088 | 0.2685 | 6291.917 | 55.0137 | 0.038096 | 0.6713 | 0.67749 |  |  | 0.6661 | 0.7087 | 1.3452 | 0.24489 | 0.26055 | 0.49456 | 9.638 | 0.17378 | 0.41601 | 0.061381 | -0.1977 | -0.3917 | 0.7754 | 23506.3919 | 1.0205 | 58.2556 | 0.013513 | 0.3249 | 0.67756 | -0.52048 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 120 | 0.18381 | 0.45442 | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | 0.25488 | 0.27099 | 0.47414 | 1.5009 | 0.17755 | 0.42474 | 0.051409 | -0.14 | -0.2613 | 0.634 | 16041.8414 | 0.8267 | 56.2376 | 0.035525 | 0.8727 | 0.6933 | 0.25875 |  | 0.6533 | 0.6596 | 0.7156 | 0.32206 | 0.32517 | 0.35277 | 0.20586 | 0.46765 | 0.2086 | 0.2683 | 6336.6164 | 55.7161 | 0.037492 | 0.7024 | 0.67749 |  |  | 0.706 | 0.7426 | 1.2854 | 0.25823 | 0.27162 | 0.47015 | 12.5834 | 0.17986 | 0.42566 | 0.049387 | -0.1235 | -0.2772 | 0.6385 | 15240.7132 | 0.8247 | 59.9519 | 0.06651 | 1.6963 | 0.67756 | 1.5035 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 126 | 0.18293 | 0.45385 | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | 0.25486 | 0.27102 | 0.47413 | 0.63836 | 0.17753 | 0.42475 | 0.050796 | -0.1401 | -0.2612 | 0.6336 | 16043.4437 | 0.8267 | 56.224 | -0.00040783 | -0.0136 | 0.6933 | -1.0196 |  | 0.6665 | 0.6736 | 0.7353 | 0.32114 | 0.32456 | 0.35429 | 0.20545 | 0.46719 | 0.2084 | 0.268 | 6382.3657 | 56.4487 | 0.037067 | 0.7326 | 0.67749 |  |  | 0.7062 | 0.7424 | 1.2859 | 0.25826 | 0.27149 | 0.47025 | 10.2138 | 0.17992 | 0.42558 | 0.04881 | -0.1224 | -0.2783 | 0.6386 | 15268.588 | 0.824 | 59.9397 | -0.00036768 | -0.0122 | 0.67756 | -1.018 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 132 | 0.18212 | 0.45319 | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | 0.25578 | 0.27169 | 0.47253 | 0.53763 | 0.17797 | 0.42535 | 0.049457 | -0.1378 | -0.2594 | 0.6305 | 15681.4671 | 0.822 | 57.0194 | 0.029469 | 0.7954 | 0.6933 | 0.14726 |  | 0.6805 | 0.6882 | 0.756 | 0.32028 | 0.3239 | 0.35581 | 0.2051 | 0.4667 | 0.2082 | 0.2677 | 6429.0259 | 57.2107 | 0.036432 | 0.762 | 0.67749 |  |  | 0.7263 | 0.7578 | 1.3011 | 0.26077 | 0.27208 | 0.46715 | 10.1133 | 0.18161 | 0.42635 | 0.046685 | -0.1013 | -0.2731 | 0.6231 | 14692.8604 | 0.7989 | 60.695 | 0.026943 | 0.7553 | 0.67756 | 0.11474 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 138 | 0.18138 | 0.45245 | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | 0.2567 | 0.2724 | 0.4709 | 0.36948 | 0.17841 | 0.42596 | 0.048093 | -0.1354 | -0.2578 | 0.6275 | 15335.6506 | 0.8171 | 57.8697 | 0.030311 | 0.8503 | 0.6933 | 0.22645 |  | 0.6952 | 0.7037 | 0.7778 | 0.31938 | 0.32329 | 0.35733 | 0.20471 | 0.46623 | 0.208 | 0.2674 | 6476.4604 | 58.0012 | 0.03596 | 0.7905 | 0.67749 |  |  | 0.741 | 0.7847 | 1.4621 | 0.24801 | 0.26263 | 0.48936 | 11.5106 | 0.17541 | 0.41794 | 0.056482 | -0.1953 | -0.4054 | 0.7844 | 20982.9215 | 1.0295 | 61.9929 | 0.044122 | 1.2979 | 0.67756 | 0.91556 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 144 | 0.18072 | 0.45164 | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | 0.25813 | 0.27347 | 0.4684 | 0.7641 | 0.17909 | 0.4269 | 0.046338 | -0.1312 | -0.254 | 0.6216 | 14833.6374 | 0.808 | 59.0939 | 0.041466 | 1.2242 | 0.6933 | 0.76575 |  | 0.7106 | 0.7198 | 0.8006 | 0.31851 | 0.32264 | 0.35885 | 0.20435 | 0.46574 | 0.2077 | 0.2671 | 6524.5364 | 58.8195 | 0.035305 | 0.8183 | 0.67749 |  |  | 0.7408 | 0.7847 | 1.4613 | 0.24802 | 0.26272 | 0.48925 | 9.0164 | 0.17539 | 0.41801 | 0.055836 | -0.1955 | -0.4045 | 0.7833 | 20933.421 | 1.0279 | 61.9903 | 0 | -0.0026 | 0.67756 | -1.0038 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 150 | 0.18015 | 0.45076 | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | 0.25883 | 0.2741 | 0.46707 | 0.32573 | 0.17938 | 0.42743 | 0.045129 | -0.1295 | -0.2516 | 0.6183 | 14576.1454 | 0.8035 | 59.786 | 0.022465 | 0.6921 | 0.6933 | -0.0017372 |  | 0.7268 | 0.7368 | 0.8246 | 0.31763 | 0.322 | 0.36037 | 0.20398 | 0.46526 | 0.2075 | 0.2668 | 6573.1257 | 59.6645 | 0.034952 | 0.845 | 0.67749 |  |  | 0.7858 | 0.8216 | 1.3871 | 0.26241 | 0.27437 | 0.46322 | 11.5092 | 0.18199 | 0.42814 | 0.043147 | -0.1042 | -0.2689 | 0.6198 | 13964.9095 | 0.7964 | 63.7244 | 0.054372 | 1.7341 | 0.67756 | 1.5593 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 156 | 0.17967 | 0.44983 | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | 0.26005 | 0.27505 | 0.4649 | 1.5639 | 0.17995 | 0.42824 | 0.043534 | -0.1262 | -0.2492 | 0.6141 | 14185.7677 | 0.7969 | 61.1101 | 0.041333 | 1.3241 | 0.6933 | 0.90984 |  | 0.7437 | 0.7545 | 0.8496 | 0.31676 | 0.32136 | 0.36187 | 0.20361 | 0.46478 | 0.2073 | 0.2666 | 6622.1047 | 60.5355 | 0.034288 | 0.871 | 0.67749 |  |  | 0.808 | 0.8416 | 1.4109 | 0.26401 | 0.27499 | 0.461 | 11.5441 | 0.18296 | 0.42879 | 0.0415 | -0.0915 | -0.2653 | 0.6101 | 13618.2293 | 0.7818 | 64.6442 | 0.027612 | 0.9198 | 0.67756 | 0.35752 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 162 | 0.1793 | 0.44885 | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | 0.26071 | 0.27564 | 0.46364 | 0.7762 | 0.18023 | 0.42874 | 0.04236 | -0.1243 | -0.2462 | 0.6103 | 13972.1659 | 0.7918 | 61.7185 | 0.018347 | 0.6084 | 0.6933 | -0.12246 |  | 0.7613 | 0.773 | 0.8758 | 0.31588 | 0.32073 | 0.36339 | 0.20323 | 0.4643 | 0.2071 | 0.2663 | 6671.3558 | 61.4314 | 0.033899 | 0.8959 | 0.67749 |  |  | 0.8237 | 0.864 | 1.4123 | 0.26571 | 0.27871 | 0.45558 | 11.7723 | 0.18284 | 0.43151 | 0.038625 | -0.0959 | -0.2287 | 0.5804 | 12766.075 | 0.747 | 65.6601 | 0.029318 | 1.0159 | 0.67756 | 0.49936 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 168 | 0.17903 | 0.44784 | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | 0.26188 | 0.2766 | 0.46152 | 1.7418 | 0.18075 | 0.42955 | 0.040811 | -0.1208 | -0.2427 | 0.6052 | 13625.0734 | 0.7842 | 63.003 | 0.037167 | 1.2845 | 0.6933 | 0.85272 |  | 0.7797 | 0.7923 | 0.903 | 0.31503 | 0.32012 | 0.36485 | 0.20287 | 0.46384 | 0.2069 | 0.266 | 6720.7671 | 62.3514 | 0.033242 | 0.92 | 0.67749 |  |  | 0.8216 | 0.8708 | 1.5737 | 0.25155 | 0.26662 | 0.48183 | 9.9079 | 0.17664 | 0.42125 | 0.05002 | -0.1969 | -0.3964 | 0.7758 | 18175.2737 | 1.0175 | 65.9631 | 0.0085212 | 0.303 | 0.67756 | -0.55281 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 174 | 0.17886 | 0.44681 | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | 0.26267 | 0.27722 | 0.46011 | 1.5142 | 0.18111 | 0.43007 | 0.039588 | -0.1179 | -0.2403 | 0.6012 | 13405.4308 | 0.7783 | 63.8635 | 0.024056 | 0.8605 | 0.6933 | 0.24116 |  | 0.7988 | 0.8123 | 0.9313 | 0.31419 | 0.3195 | 0.36631 | 0.20252 | 0.46337 | 0.2067 | 0.2657 | 6770.2331 | 63.2946 | 0.032715 | 0.9432 | 0.67749 |  |  | 0.9048 | 0.9439 | 1.5154 | 0.26896 | 0.28058 | 0.45046 | 16.2009 | 0.18456 | 0.43321 | 0.035099 | -0.0743 | -0.22 | 0.5611 | 12116.356 | 0.7215 | 69.1514 | 0.085416 | 3.1883 | 0.67756 | 3.7056 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 180 | 0.17881 | 0.44576 | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | 0.26392 | 0.27815 | 0.45793 | 2.3284 | 0.1817 | 0.43087 | 0.038017 | -0.1127 | -0.2357 | 0.5942 | 13081.4824 | 0.7679 | 65.1453 | 0.034582 | 1.2818 | 0.6933 | 0.84883 |  | 0.8187 | 0.8332 | 0.9608 | 0.31335 | 0.3189 | 0.36774 | 0.20216 | 0.46291 | 0.2065 | 0.2655 | 6819.6549 | 64.2601 | 0.032297 | 0.9655 | 0.67749 |  |  | 0.9299 | 0.9697 | 1.5493 | 0.26962 | 0.28116 | 0.44922 | 16.3826 | 0.18484 | 0.43369 | 0.03397 | -0.0714 | -0.2174 | 0.5571 | 11966.5454 | 0.7168 | 70.2398 | 0.027928 | 1.0884 | 0.67756 | 0.60636 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 186 | 0.17886 | 0.44472 | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | 0.26459 | 0.27878 | 0.45663 | 1.9885 | 0.18197 | 0.43139 | 0.036865 | -0.1109 | -0.2327 | 0.5903 | 12893.8639 | 0.7628 | 66.0137 | 0.022678 | 0.8684 | 0.6933 | 0.25255 |  | 0.8393 | 0.8549 | 0.9914 | 0.31252 | 0.31833 | 0.36915 | 0.20179 | 0.46247 | 0.2062 | 0.2652 | 6868.94 | 65.2471 | 0.031762 | 0.987 | 0.67749 |  |  | 0.9271 | 0.9797 | 1.743 | 0.25401 | 0.26843 | 0.47756 | 14.5982 | 0.17785 | 0.42286 | 0.046284 | -0.1995 | -0.4167 | 0.7935 | 16963.2803 | 1.0406 | 70.6584 | 0.010395 | 0.4186 | 0.67756 | -0.38219 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 192 | 0.17903 | 0.44368 | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | 0.2659 | 0.27987 | 0.45423 | 3.4082 | 0.18254 | 0.4323 | 0.035236 | -0.1057 | -0.2268 | 0.5822 | 12565.308 | 0.7515 | 67.5723 | 0.039388 | 1.5586 | 0.6933 | 1.2481 |  | 0.8607 | 0.8773 | 1.0231 | 0.31172 | 0.31774 | 0.37054 | 0.20146 | 0.46202 | 0.206 | 0.2649 | 6918.003 | 66.2546 | 0.031238 | 1.0075 | 0.67749 |  |  | 0.9272 | 0.9799 | 1.7427 | 0.25404 | 0.26848 | 0.47748 | 11.695 | 0.17785 | 0.4229 | 0.045691 | -0.1995 | -0.416 | 0.7925 | 16938.3037 | 1.0382 | 70.668 | 0.0002026 | 0.0096 | 0.67756 | -0.98583 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 198 | 0.1793 | 0.44267 | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | 0.26581 | 0.27984 | 0.45435 | 0.74395 | 0.18248 | 0.43226 | 0.034744 | -0.1065 | -0.2275 | 0.5829 | 12581.5344 | 0.7525 | 67.5744 | 0.0001073 | 0.0021 | 0.6933 | -0.99697 |  | 0.8829 | 0.9006 | 1.056 | 0.31094 | 0.31717 | 0.3719 | 0.20112 | 0.46159 | 0.2058 | 0.2647 | 6966.7649 | 67.2818 | 0.03081 | 1.0272 | 0.67749 |  |  | 0.9559 | 1.0122 | 1.789 | 0.25442 | 0.26941 | 0.47617 | 12.3917 | 0.17779 | 0.4236 | 0.044579 | -0.207 | -0.4167 | 0.7967 | 16578.5455 | 1.0458 | 71.9966 | 0.031569 | 1.3286 | 0.67756 | 0.96087 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 204 | 0.17967 | 0.44169 | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | 0.2668 | 0.28054 | 0.45266 | 0.93003 | 0.18297 | 0.43287 | 0.033434 | -0.1013 | -0.2235 | 0.5764 | 12362.5344 | 0.7429 | 68.6994 | 0.027007 | 1.125 | 0.6933 | 0.62266 |  | 0.9058 | 0.9247 | 1.09 | 0.31015 | 0.31662 | 0.37322 | 0.20077 | 0.46116 | 0.2056 | 0.2644 | 7015.0507 | 68.3279 | 0.03029 | 1.0461 | 0.67749 |  |  | 0.9559 | 1.0122 | 1.7886 | 0.25445 | 0.26944 | 0.47611 | 9.4625 | 0.1778 | 0.42362 | 0.044014 | -0.2067 | -0.4163 | 0.7959 | 16563.6612 | 1.0435 | 71.9962 | 0 | -0.0004 | 0.67756 | -1.0006 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 210 | 0.18015 | 0.44076 | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | 0.26849 | 0.28188 | 0.44963 | 4.0021 | 0.18372 | 0.43399 | 0.03155 | -0.0931 | -0.216 | 0.5654 | 11991.8329 | 0.7273 | 70.9811 | 0.05303 | 2.2817 | 0.6933 | 2.2911 |  | 0.9295 | 0.9495 | 1.1252 | 0.3094 | 0.31606 | 0.37454 | 0.20046 | 0.46073 | 0.2054 | 0.2642 | 7062.7842 | 69.3921 | 0.029863 | 1.0642 | 0.67749 |  |  | 1.0268 | 1.0663 | 1.6614 | 0.27349 | 0.28401 | 0.44251 | 12.3012 | 0.18664 | 0.4361 | 0.028238 | -0.0429 | -0.1912 | 0.5187 | 11229.613 | 0.6634 | 74.1668 | 0.048916 | 2.1706 | 0.67756 | 2.2036 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 216 | 0.18072 | 0.43988 | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | 0.26948 | 0.28276 | 0.44776 | 5.0343 | 0.18413 | 0.4347 | 0.030214 | -0.0891 | -0.2104 | 0.5583 | 11773.7961 | 0.718 | 72.4917 | 0.033921 | 1.5106 | 0.6933 | 1.1788 |  | 0.954 | 0.9753 | 1.1615 | 0.30866 | 0.31555 | 0.37579 | 0.20013 | 0.46034 | 0.2053 | 0.2639 | 7110.0221 | 70.4735 | 0.029359 | 1.0814 | 0.67749 |  |  | 1.0794 | 1.145 | 1.9543 | 0.25831 | 0.27401 | 0.46768 | 17.3998 | 0.17903 | 0.42729 | 0.039212 | -0.2079 | -0.3929 | 0.776 | 14686.3958 | 1.0252 | 77.2073 | 0.065822 | 3.0405 | 0.67756 | 3.4874 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 222 | 0.18138 | 0.43907 | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | 0.26949 | 0.28282 | 0.44769 | 2.0862 | 0.18411 | 0.43475 | 0.029685 | -0.089 | -0.2093 | 0.5569 | 11763.4656 | 0.7159 | 72.4231 | -0.0015128 | -0.0686 | 0.6933 | -1.0989 |  | 0.9793 | 1.0018 | 1.199 | 0.30795 | 0.31502 | 0.37703 | 0.19982 | 0.45993 | 0.2051 | 0.2637 | 7156.71 | 71.5714 | 0.02894 | 1.0979 | 0.67749 |  |  | 1.0793 | 1.1451 | 1.9537 | 0.25832 | 0.27407 | 0.4676 | 14.3043 | 0.17901 | 0.42733 | 0.038678 | -0.2082 | -0.392 | 0.775 | 14669.7468 | 1.0218 | 77.2106 | 7.9545e-05 | 0.0033 | 0.67756 | -0.99513 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 228 | 0.18212 | 0.43833 | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | 0.27049 | 0.28359 | 0.44592 | 2.876 | 0.18457 | 0.43539 | 0.028414 | -0.0833 | -0.2039 | 0.5491 | 11565.5788 | 0.7049 | 73.8713 | 0.031148 | 1.4482 | 0.6933 | 1.0888 |  | 1.0054 | 1.0292 | 1.2376 | 0.30726 | 0.31453 | 0.37822 | 0.19952 | 0.45955 | 0.2049 | 0.2634 | 7202.7996 | 72.685 | 0.028451 | 1.1136 | 0.67749 |  |  | 1.1514 | 1.1796 | 1.8391 | 0.27611 | 0.28287 | 0.44102 | 14.6133 | 0.18904 | 0.43576 | 0.025992 | 0.0051 | -0.219 | 0.5222 | 11116.8562 | 0.685 | 78.5024 | 0.026653 | 1.2918 | 0.67756 | 0.90655 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 234 | 0.18293 | 0.43767 | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | 0.27155 | 0.28429 | 0.44416 | 3.6224 | 0.18509 | 0.436 | 0.027138 | -0.0756 | -0.1986 | 0.5402 | 11378.251 | 0.6921 | 75.3156 | 0.03027 | 1.4443 | 0.6933 | 1.0832 |  | 1.0323 | 1.0573 | 1.2775 | 0.30658 | 0.31401 | 0.37941 | 0.19924 | 0.45916 | 0.2047 | 0.2632 | 7248.2479 | 73.8136 | 0.028113 | 1.1286 | 0.67749 |  |  | 1.1826 | 1.2108 | 1.8794 | 0.27677 | 0.28337 | 0.43985 | 14.5181 | 0.18935 | 0.43619 | 0.025011 | 0.0123 | -0.2153 | 0.5157 | 11000.0015 | 0.6797 | 79.6501 | 0.02313 | 1.1477 | 0.67756 | 0.69388 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 240 | 0.18381 | 0.4371 | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | 0.27245 | 0.28511 | 0.44244 | 4.4091 | 0.18545 | 0.43666 | 0.025921 | -0.0708 | -0.1917 | 0.5316 | 11199.169 | 0.6809 | 76.8005 | 0.03037 | 1.4849 | 0.6933 | 1.1418 |  | 1.0599 | 1.0864 | 1.3185 | 0.30591 | 0.31355 | 0.38054 | 0.19894 | 0.4588 | 0.2045 | 0.263 | 7293.0173 | 74.9565 | 0.027638 | 1.1429 | 0.67749 |  |  | 1.1717 | 1.2208 | 2.0766 | 0.26218 | 0.27316 | 0.46466 | 12.3711 | 0.18227 | 0.42729 | 0.03564 | -0.1484 | -0.4187 | 0.7676 | 14238.2715 | 0.9981 | 80.0156 | 0.0071966 | 0.3655 | 0.67756 | -0.46056 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 246 | 0.18474 | 0.43663 | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | 0.27318 | 0.28567 | 0.44115 | 4.4701 | 0.18578 | 0.43713 | 0.024901 | -0.0658 | -0.1869 | 0.5246 | 11069.3822 | 0.6713 | 78.0058 | 0.02398 | 1.2053 | 0.6933 | 0.73849 |  | 1.0884 | 1.1163 | 1.3607 | 0.30527 | 0.31309 | 0.38164 | 0.19866 | 0.45844 | 0.2044 | 0.2628 | 7337.0754 | 76.113 | 0.027239 | 1.1565 | 0.67749 |  |  | 1.2028 | 1.2531 | 2.1196 | 0.26288 | 0.27387 | 0.46325 | 12.2548 | 0.18253 | 0.42787 | 0.03456 | -0.1462 | -0.4163 | 0.7643 | 13991.5434 | 0.9935 | 81.1784 | 0.022579 | 1.1628 | 0.67756 | 0.71616 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 252 | 0.18572 | 0.43625 | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | 0.27392 | 0.28625 | 0.43983 | 4.4725 | 0.18612 | 0.43761 | 0.02388 | -0.06 | -0.1815 | 0.5167 | 10940.6701 | 0.6605 | 79.1925 | 0.023218 | 1.1867 | 0.6933 | 0.71166 |  | 1.1177 | 1.147 | 1.4041 | 0.30465 | 0.31264 | 0.38271 | 0.19839 | 0.45809 | 0.2042 | 0.2626 | 7380.3943 | 77.2824 | 0.026847 | 1.1694 | 0.67749 |  |  | 1.2867 | 1.3113 | 2.0043 | 0.27958 | 0.28492 | 0.4355 | 14.3243 | 0.19084 | 0.4376 | 0.021835 | 0.0493 | -0.1986 | 0.4865 | 10596.8813 | 0.6623 | 83.2296 | 0.038815 | 2.0512 | 0.67756 | 2.0273 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 258 | 0.18673 | 0.43598 | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | 0.27454 | 0.28681 | 0.43865 | 4.5563 | 0.18636 | 0.43805 | 0.022943 | -0.0559 | -0.1764 | 0.5099 | 10826.917 | 0.6516 | 80.4324 | 0.023673 | 1.2399 | 0.6933 | 0.78839 |  | 1.1478 | 1.1786 | 1.4487 | 0.30404 | 0.3122 | 0.38375 | 0.19813 | 0.45775 | 0.204 | 0.2623 | 7422.9506 | 78.4642 | 0.026458 | 1.1818 | 0.67749 |  |  | 1.2865 | 1.3108 | 2.0039 | 0.2796 | 0.28488 | 0.43552 | 11.2167 | 0.19087 | 0.43758 | 0.021437 | 0.0503 | -0.1993 | 0.4866 | 10599.9662 | 0.6587 | 83.2101 | -0.00032271 | -0.0195 | 0.67756 | -1.0288 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 264 | 0.18776 | 0.43582 | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | 0.27521 | 0.28736 | 0.43743 | 4.5169 | 0.18665 | 0.4385 | 0.021996 | -0.0509 | -0.1706 | 0.5022 | 10713.7057 | 0.6413 | 81.6285 | 0.02241 | 1.1961 | 0.6933 | 0.72522 |  | 1.1787 | 1.211 | 1.4945 | 0.30346 | 0.31178 | 0.38476 | 0.19787 | 0.45742 | 0.2039 | 0.2621 | 7464.7252 | 79.6575 | 0.026081 | 1.1933 | 0.67749 |  |  | 1.2867 | 1.3112 | 2.0044 | 0.27958 | 0.2849 | 0.43552 | 8.2742 | 0.19085 | 0.43759 | 0.021039 | 0.0498 | -0.1991 | 0.4863 | 10599.2016 | 0.6542 | 83.2239 | 0.00025569 | 0.0138 | 0.67756 | -0.97963 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 270 | 0.18881 | 0.43576 | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | 0.27584 | 0.28785 | 0.4363 | 4.396 | 0.18693 | 0.43891 | 0.0211 | -0.0455 | -0.1653 | 0.4946 | 10611.3946 | 0.631 | 82.8007 | 0.021559 | 1.1722 | 0.6933 | 0.69074 |  | 1.2104 | 1.2443 | 1.5415 | 0.30289 | 0.31137 | 0.38574 | 0.19762 | 0.4571 | 0.2037 | 0.2619 | 7505.7024 | 80.862 | 0.025705 | 1.2045 | 0.67749 |  |  | 1.2976 | 1.3591 | 2.2296 | 0.26556 | 0.27815 | 0.4563 | 9.2261 | 0.18294 | 0.43111 | 0.029851 | -0.1484 | -0.3696 | 0.7231 | 12872.3841 | 0.9368 | 84.8715 | 0.029785 | 1.6476 | 0.67756 | 1.4317 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 276 | 0.18985 | 0.43582 | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | 0.27643 | 0.2884 | 0.43517 | 4.2319 | 0.18716 | 0.43934 | 0.02022 | -0.0409 | -0.1588 | 0.4864 | 10508.5924 | 0.6202 | 83.9615 | 0.020957 | 1.1608 | 0.6933 | 0.6743 |  | 1.2429 | 1.2784 | 1.5897 | 0.30234 | 0.31097 | 0.38669 | 0.19738 | 0.45679 | 0.2036 | 0.2618 | 7545.8704 | 82.0769 | 0.025341 | 1.2149 | 0.67749 |  |  | 1.3324 | 1.3956 | 2.2826 | 0.26592 | 0.27853 | 0.45555 | 9.1677 | 0.18306 | 0.43142 | 0.029134 | -0.1492 | -0.3716 | 0.725 | 12768.0084 | 0.9394 | 86.1006 | 0.021813 | 1.2291 | 0.67756 | 0.81401 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 282 | 0.19089 | 0.43598 | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | 0.27802 | 0.29027 | 0.43171 | 5.2079 | 0.18763 | 0.44075 | 0.01839 | -0.0301 | -0.1286 | 0.4547 | 10208.2878 | 0.5814 | 85.6358 | 0.029656 | 1.6743 | 0.6933 | 1.415 |  | 1.2763 | 1.3134 | 1.6392 | 0.3018 | 0.31058 | 0.38762 | 0.19715 | 0.45648 | 0.2034 | 0.2616 | 7585.2206 | 83.3018 | 0.025031 | 1.2249 | 0.67749 |  |  | 1.3818 | 1.4539 | 2.3395 | 0.267 | 0.28094 | 0.45206 | 10.6974 | 0.18297 | 0.43316 | 0.027302 | -0.1579 | -0.3404 | 0.7021 | 12284.5942 | 0.9158 | 88.0217 | 0.033406 | 1.9211 | 0.67756 | 1.8353 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 288 | 0.1919 | 0.43625 | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | 0.27882 | 0.29116 | 0.43002 | 5.4028 | 0.18787 | 0.44143 | 0.017318 | -0.025 | -0.1144 | 0.4397 | 10069.6259 | 0.5632 | 86.984 | 0.023346 | 1.3482 | 0.6933 | 0.9446 |  | 1.3105 | 1.3493 | 1.6899 | 0.30129 | 0.31021 | 0.38851 | 0.19692 | 0.45619 | 0.2033 | 0.2614 | 7623.7472 | 84.5361 | 0.024677 | 1.2343 | 0.67749 |  |  | 1.3818 | 1.4535 | 2.3395 | 0.26702 | 0.28088 | 0.45209 | 7.7225 | 0.183 | 0.43312 | 0.026944 | -0.1569 | -0.3411 | 0.7019 | 12289.0578 | 0.9122 | 88.0098 | -0.00022293 | -0.0119 | 0.67756 | -1.0176 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 294 | 0.19288 | 0.43663 | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | 0.27879 | 0.29116 | 0.43005 | 2.583 | 0.18785 | 0.44142 | 0.016971 | -0.0251 | -0.1146 | 0.4397 | 10071.231 | 0.561 | 86.9695 | -0.00022627 | -0.0145 | 0.6933 | -1.0209 |  | 1.3455 | 1.386 | 1.7418 | 0.30078 | 0.30984 | 0.38938 | 0.1967 | 0.45591 | 0.2031 | 0.2612 | 7661.4472 | 85.7793 | 0.02433 | 1.2432 | 0.67749 |  |  | 1.4874 | 1.5149 | 2.187 | 0.28663 | 0.29193 | 0.42144 | 9.3001 | 0.19335 | 0.44307 | 0.013268 | 0.1276 | -0.0756 | 0.3452 | 9465.5231 | 0.5034 | 89.9833 | 0.033276 | 1.9735 | 0.67756 | 1.9127 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 300 | 0.19381 | 0.4371 | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | 0.28059 | 0.29339 | 0.42602 | 4.109 | 0.18833 | 0.44308 | 0.01498 | -0.0132 | -0.0739 | 0.3986 | 9753.7349 | 0.5132 | 88.9375 | 0.033236 | 1.968 | 0.6933 | 1.8386 |  | 1.3814 | 1.4237 | 1.7949 | 0.3003 | 0.3095 | 0.3902 | 0.19649 | 0.45564 | 0.203 | 0.261 | 7698.3201 | 87.0309 | 0.023992 | 1.2516 | 0.67749 |  |  | 1.4722 | 1.5283 | 2.4633 | 0.26945 | 0.27971 | 0.45084 | 7.3471 | 0.18526 | 0.43272 | 0.025522 | -0.1005 | -0.3702 | 0.7005 | 12182.7087 | 0.9064 | 90.4052 | 0.0070362 | 0.4219 | 0.67756 | -0.37732 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 306 | 0.19469 | 0.43767 | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | 0.2821 | 0.29273 | 0.42518 | 6.4082 | 0.18969 | 0.44289 | 0.014116 | 0.0256 | -0.083 | 0.3869 | 9704.8507 | 0.4937 | 91.2712 | 0.038521 | 2.3337 | 0.6933 | 2.3661 |  | 1.4181 | 1.4622 | 1.8493 | 0.29984 | 0.30916 | 0.39101 | 0.19628 | 0.45537 | 0.2029 | 0.2609 | 7734.3674 | 88.2904 | 0.023704 | 1.2595 | 0.67749 |  |  | 1.4718 | 1.5281 | 2.4626 | 0.26944 | 0.27974 | 0.45082 | 4.5069 | 0.18524 | 0.43274 | 0.025183 | -0.1012 | -0.3697 | 0.7 | 12179.829 | 0.9033 | 90.3993 | -0.00010391 | -0.0059 | 0.67756 | -1.0087 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 312 | 0.1955 | 0.43833 | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | 0.28316 | 0.29146 | 0.42538 | 5.6743 | 0.19096 | 0.44226 | 0.013826 | 0.0636 | -0.1031 | 0.3895 | 9734.5034 | 0.5103 | 92.2276 | 0.015471 | 0.9564 | 0.6933 | 0.37948 |  | 1.4556 | 1.5015 | 1.905 | 0.29938 | 0.30882 | 0.39181 | 0.19609 | 0.45511 | 0.2028 | 0.2607 | 7769.5929 | 89.5574 | 0.02342 | 1.267 | 0.67749 |  |  | 1.5104 | 1.557 | 2.5237 | 0.27014 | 0.27848 | 0.45138 | 3.6963 | 0.18626 | 0.43201 | 0.025096 | -0.0738 | -0.3975 | 0.7139 | 12278.3201 | 0.933 | 91.3066 | 0.014787 | 0.9073 | 0.67756 | 0.33907 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 318 | 0.19624 | 0.43907 | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | 0.28317 | 0.29149 | 0.42535 | 2.8927 | 0.19096 | 0.44228 | 0.013511 | 0.0632 | -0.1025 | 0.3889 | 9731.9026 | 0.5058 | 92.2183 | -0.00014842 | -0.0093 | 0.6933 | -1.0134 |  | 1.494 | 1.5418 | 1.9619 | 0.29894 | 0.3085 | 0.39256 | 0.19589 | 0.45486 | 0.2026 | 0.2605 | 7804.0021 | 90.8314 | 0.0231 | 1.274 | 0.67749 |  |  | 1.5545 | 1.6028 | 2.5862 | 0.27065 | 0.27906 | 0.45028 | 3.9564 | 0.18642 | 0.43247 | 0.024306 | -0.0711 | -0.3955 | 0.7109 | 12138.5033 | 0.9296 | 92.7231 | 0.022754 | 1.4165 | 0.67756 | 1.0906 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 324 | 0.1969 | 0.43988 | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | 0.28428 | 0.29245 | 0.42326 | 6.4624 | 0.19141 | 0.44305 | 0.012344 | 0.0813 | -0.0849 | 0.3659 | 9578.9582 | 0.4887 | 95.2094 | 0.047211 | 2.9911 | 0.6933 | 3.3143 |  | 1.5332 | 1.583 | 2.02 | 0.29851 | 0.3082 | 0.39329 | 0.1957 | 0.45462 | 0.2025 | 0.2604 | 7837.6018 | 92.112 | 0.022788 | 1.2806 | 0.67749 |  |  | 1.6626 | 1.6833 | 2.4119 | 0.28876 | 0.29235 | 0.41889 | 6.3361 | 0.19475 | 0.44365 | 0.011011 | 0.1858 | -0.0659 | 0.3267 | 9297.637 | 0.548 | 95.1496 | 0.038259 | 2.4265 | 0.67756 | 2.5812 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 330 | 0.19747 | 0.44076 | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | 0.28453 | 0.29465 | 0.42082 | 10.7631 | 0.19075 | 0.44444 | 0.011028 | 0.0645 | -0.0441 | 0.3341 | 9394.6399 | 0.4476 | 98.5377 | 0.051102 | 3.3283 | 0.6933 | 3.8006 |  | 1.5732 | 1.625 | 2.0794 | 0.29809 | 0.30791 | 0.394 | 0.19551 | 0.45438 | 0.2024 | 0.2602 | 7870.4006 | 93.3989 | 0.022519 | 1.2869 | 0.67749 |  |  | 1.6629 | 1.6834 | 2.4112 | 0.28882 | 0.29238 | 0.41879 | 3.5938 | 0.19479 | 0.44368 | 0.010728 | 0.1869 | -0.065 | 0.3256 | 9291.0033 | 0.5436 | 95.1525 | 4.6162e-05 | 0.0029 | 0.67756 | -0.99572 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 336 | 0.19795 | 0.44169 | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | 0.28468 | 0.29628 | 0.41905 | 11.1637 | 0.19023 | 0.44546 | 0.01009 | 0.0491 | -0.0106 | 0.311 | 9265.9811 | 0.421 | 100.0627 | 0.022949 | 1.525 | 0.6933 | 1.1996 |  | 1.6142 | 1.6679 | 2.1401 | 0.2977 | 0.30761 | 0.39469 | 0.19535 | 0.45415 | 0.2023 | 0.2601 | 7902.408 | 94.6916 | 0.022257 | 1.2927 | 0.67749 |  |  | 1.6516 | 1.7163 | 2.6926 | 0.27252 | 0.28319 | 0.44429 | 2.9019 | 0.18623 | 0.43544 | 0.020815 | -0.0822 | -0.3289 | 0.6541 | 11414.8622 | 0.8411 | 96.1238 | 0.014972 | 0.9713 | 0.67756 | 0.43353 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 342 | 0.19832 | 0.44267 | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | 0.28459 | 0.29614 | 0.41927 | 8.307 | 0.19022 | 0.44536 | 0.0099027 | 0.0484 | -0.0138 | 0.314 | 9281.5076 | 0.4126 | 100.0609 | -4.155e-05 | -0.0018 | 0.6933 | -1.0026 |  | 1.6559 | 1.7118 | 2.202 | 0.29731 | 0.30734 | 0.39535 | 0.19516 | 0.45394 | 0.2022 | 0.2599 | 7933.6348 | 95.9897 | 0.021964 | 1.2981 | 0.67749 |  |  | 1.6513 | 1.7161 | 2.692 | 0.27252 | 0.28321 | 0.44427 | 0.2512 | 0.18623 | 0.43545 | 0.020536 | -0.0824 | -0.3285 | 0.6537 | 11413.2843 | 0.8397 | 96.1165 | -8.9775e-05 | -0.0073 | 0.67756 | -1.0108 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 348 | 0.19859 | 0.44368 | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | 0.28503 | 0.29646 | 0.41851 | 7.9533 | 0.19042 | 0.44562 | 0.0093135 | 0.0567 | -0.0049 | 0.302 | 9230.718 | 0.397 | 101.2317 | 0.017268 | 1.1708 | 0.6933 | 0.68872 |  | 1.6986 | 1.7565 | 2.2652 | 0.29694 | 0.30706 | 0.39599 | 0.19501 | 0.45372 | 0.2021 | 0.2598 | 7964.0926 | 97.293 | 0.02171 | 1.3033 | 0.67749 |  |  | 1.7003 | 1.7624 | 2.7675 | 0.27291 | 0.28288 | 0.44421 | 0.3359 | 0.18665 | 0.43529 | 0.020237 | -0.0706 | -0.3427 | 0.6613 | 11415.6114 | 0.8537 | 97.4615 | 0.020426 | 1.345 | 0.67756 | 0.98507 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 354 | 0.19875 | 0.44472 | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | 0.28603 | 0.29575 | 0.41822 | 7.968 | 0.19143 | 0.44533 | 0.0088703 | 0.0947 | -0.0153 | 0.2952 | 9219.864 | 0.3989 | 102.5851 | 0.01974 | 1.3534 | 0.6933 | 0.9521 |  | 1.7421 | 1.8022 | 2.3297 | 0.29658 | 0.30681 | 0.39661 | 0.19484 | 0.45352 | 0.2019 | 0.2597 | 7993.7939 | 98.601 | 0.021464 | 1.308 | 0.67749 |  |  | 1.8554 | 1.8916 | 2.654 | 0.28986 | 0.29552 | 0.41462 | 4.9606 | 0.19433 | 0.44577 | 0.0077725 | 0.1939 | 0.0002 | 0.2596 | 9006.3388 | 0.4434 | 101.1041 | 0.054065 | 3.6426 | 0.67756 | 4.3761 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 | 360 | 0.19881 | 0.44576 | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | 0.28732 | 0.29529 | 0.41739 | 10.9969 | 0.19254 | 0.44525 | 0.0083536 | 0.1423 | -0.0196 | 0.2854 | 9174.3842 | 0.4438 | 105.4099 | 0.040482 | 2.8248 | 0.6933 | 3.0744 |  | 1.7864 | 1.8487 | 2.3954 | 0.29623 | 0.30656 | 0.39721 | 0.19469 | 0.45332 | 0.2018 | 0.2595 | 8022.7517 | 99.9134 | 0.021189 | 1.3124 | 0.67749 |  |  | 1.7494 | 1.818 | 2.8244 | 0.27369 | 0.28443 | 0.44188 | 1.6606 | 0.18664 | 0.43641 | 0.018732 | -0.073 | -0.316 | 0.6378 | 11162.6281 | 0.8197 | 99.0487 | -0.030235 | -2.0554 | 0.67756 | -4.0335 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | 0.28732 | 0.29523 | 0.41744 | 8.2692 | 0.19257 | 0.44521 | 0.0081552 | 0.1435 | -0.0208 | 0.2862 | 9177.8214 | 0.4334 | 105.4363 | 0.00037005 | 0.0264 | 0.6933 | -0.96192 |  | 1.8317 | 1.8962 | 2.4625 | 0.29589 | 0.30631 | 0.39779 | 0.19454 | 0.45313 | 0.2017 | 0.2594 | 8050.9798 | 101.23 | 0.020982 | 1.3166 | 0.67749 |  |  | 1.8361 | 1.9007 | 2.9775 | 0.27346 | 0.28308 | 0.44346 | 0.23732 | 0.18698 | 0.43551 | 0.019175 | -0.0646 | -0.3619 | 0.676 | 11338.6577 | 0.8776 | 101.3543 | 0.033782 | 2.3056 | 0.67756 | 2.4028 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | 0.28774 | 0.29552 | 0.41674 | 8.1306 | 0.19277 | 0.44545 | 0.0076645 | 0.1548 | -0.0123 | 0.2755 | 9132.7843 | 0.4301 | 106.7229 | 0.018078 | 1.2866 | 0.6933 | 0.85575 |  | 1.8778 | 1.9445 | 2.5308 | 0.29557 | 0.30607 | 0.39836 | 0.1944 | 0.45294 | 0.2016 | 0.2593 | 8078.4921 | 102.5505 | 0.020717 | 1.3205 | 0.67749 |  |  | 1.879 | 1.9465 | 3.0388 | 0.27374 | 0.28357 | 0.4427 | 0.10285 | 0.187 | 0.43586 | 0.018613 | -0.0653 | -0.358 | 0.6725 | 11256.66 | 0.872 | 102.6024 | 0.018031 | 1.2481 | 0.67756 | 0.84206 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | 0.28808 | 0.29744 | 0.41448 | 9.033 | 0.19227 | 0.44667 | 0.0063974 | 0.1399 | 0.0369 | 0.2307 | 8980.1708 | 0.3494 | 108.5413 | 0.025187 | 1.8184 | 0.6933 | 1.6228 |  | 1.9247 | 1.9938 | 2.6005 | 0.29524 | 0.30584 | 0.39891 | 0.19425 | 0.45276 | 0.2015 | 0.2592 | 8105.3032 | 103.8744 | 0.02052 | 1.3239 | 0.67749 |  |  | 1.9368 | 1.9989 | 3.1092 | 0.27492 | 0.28374 | 0.44134 | 0.25579 | 0.18782 | 0.43615 | 0.017812 | -0.0366 | -0.357 | 0.6606 | 11127.8804 | 0.8685 | 104.0083 | 0.020064 | 1.4059 | 0.67756 | 1.075 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | 0.28809 | 0.29758 | 0.41433 | 9.0558 | 0.19223 | 0.44676 | 0.0061253 | 0.1411 | 0.0413 | 0.2259 | 8970.943 | 0.3456 | 109.9215 | 0.018891 | 1.3802 | 0.6933 | 0.99076 |  | 1.9726 | 2.044 | 2.6714 | 0.29495 | 0.30562 | 0.39943 | 0.19412 | 0.45258 | 0.2015 | 0.259 | 8131.4279 | 105.2017 | 0.020265 | 1.3273 | 0.67749 |  |  | 2.0687 | 2.0891 | 2.9292 | 0.2919 | 0.29478 | 0.41332 | 2.2065 | 0.19612 | 0.44562 | 0.007244 | 0.2834 | -0.0055 | 0.2769 | 8937.4819 | 0.61 | 106.3758 | 0.033247 | 2.3675 | 0.67756 | 2.4942 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | 0.28835 | 0.29938 | 0.41228 | 10.1088 | 0.19173 | 0.44788 | 0.0050642 | 0.125 | 0.0908 | 0.1846 | 8837.8464 | 0.2924 | 111.8305 | 0.025821 | 1.909 | 0.6933 | 1.7535 |  | 2.0213 | 2.0952 | 2.7436 | 0.29465 | 0.30542 | 0.39994 | 0.19398 | 0.45242 | 0.2014 | 0.2589 | 8156.8809 | 106.5319 | 0.020047 | 1.3302 | 0.67749 |  |  | 2.069 | 2.0893 | 2.9293 | 0.29192 | 0.29478 | 0.4133 | 0.2816 | 0.19613 | 0.44562 | 0.0071256 | 0.2841 | -0.0054 | 0.2769 | 8936.2855 | 0.6101 | 106.3796 | 7.1967e-05 | 0.0038 | 0.67756 | -0.99439 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | 0.28891 | 0.29956 | 0.41154 | 10.1667 | 0.19206 | 0.44807 | 0.004546 | 0.1431 | 0.1016 | 0.1676 | 8794.9334 | 0.2837 | 113.2388 | 0.018783 | 1.4083 | 0.6933 | 1.0313 |  | 2.0709 | 2.1472 | 2.8171 | 0.29436 | 0.30521 | 0.40043 | 0.19386 | 0.45225 | 0.2013 | 0.2588 | 8181.6776 | 107.865 | 0.01983 | 1.3331 | 0.67749 |  |  | 2.0993 | 2.1426 | 3.1841 | 0.2827 | 0.28853 | 0.42878 | 0.21423 | 0.19176 | 0.44035 | 0.012081 | 0.1175 | -0.2152 | 0.4813 | 10016.4321 | 0.7184 | 107.7471 | 0.018896 | 1.3675 | 0.67756 | 1.0183 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | 0.28897 | 0.29993 | 0.4111 | 7.5357 | 0.19197 | 0.44831 | 0.0041732 | 0.1387 | 0.1122 | 0.1593 | 8766.9171 | 0.2449 | 113.2514 | 0.00015825 | 0.0126 | 0.6933 | -0.98183 |  | 2.1214 | 2.2002 | 2.892 | 0.29408 | 0.30501 | 0.40091 | 0.19373 | 0.45209 | 0.2012 | 0.2587 | 8205.833 | 109.2005 | 0.019647 | 1.3355 | 0.67749 |  |  | 2.1403 | 2.1933 | 3.1885 | 0.28453 | 0.29158 | 0.42388 | 0.31361 | 0.19193 | 0.44254 | 0.0097185 | 0.1271 | -0.1311 | 0.3967 | 9631.5007 | 0.5842 | 109.0276 | 0.017511 | 1.2805 | 0.67756 | 0.88988 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | 0.28823 | 0.29838 | 0.41339 | 7.3111 | 0.19202 | 0.44726 | 0.0049405 | 0.144 | 0.0676 | 0.1994 | 8909.5613 | 0.3021 | 114.505 | 0.016528 | 1.2536 | 0.6933 | 0.80815 |  | 2.1728 | 2.2541 | 2.9681 | 0.29382 | 0.30481 | 0.40137 | 0.19362 | 0.45194 | 0.2011 | 0.2586 | 8229.3624 | 110.5383 | 0.019414 | 1.3378 | 0.67749 |  |  | 2.1633 | 2.2529 | 3.2061 | 0.28381 | 0.29557 | 0.42062 | 0.053236 | 0.18987 | 0.44489 | 0.0079806 | 0.0442 | -0.0362 | 0.334 | 9371.8471 | 0.4221 | 110.5087 | 0.02004 | 1.4811 | 0.67756 | 1.1859 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | 0.28881 | 0.29885 | 0.41234 | 7.1852 | 0.19227 | 0.44763 | 0.0043336 | 0.1589 | 0.0861 | 0.1774 | 8845.5345 | 0.2845 | 115.8103 | 0.01705 | 1.3053 | 0.6933 | 0.88272 |  | 2.225 | 2.3089 | 3.0456 | 0.29355 | 0.30462 | 0.40182 | 0.1935 | 0.45179 | 0.201 | 0.2585 | 8252.2807 | 111.8782 | 0.019236 | 1.3399 | 0.67749 |  |  | 2.175 | 2.29 | 3.2077 | 0.28347 | 0.29846 | 0.41807 | 0.81857 | 0.18852 | 0.44661 | 0.0071832 | -0.0122 | 0.036 | 0.3082 | 9183.2721 | 0.4486 | 111.4176 | 0.01219 | 0.9089 | 0.67756 | 0.34144 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | 0.28825 | 0.29765 | 0.4141 | 6.5463 | 0.19231 | 0.44683 | 0.004936 | 0.164 | 0.0499 | 0.2117 | 8956.3465 | 0.3389 | 116.8401 | 0.013342 | 1.0298 | 0.6933 | 0.48535 |  | 2.2782 | 2.3647 | 3.1244 | 0.29331 | 0.30444 | 0.40225 | 0.19339 | 0.45164 | 0.2009 | 0.2584 | 8274.6033 | 113.2199 | 0.019038 | 1.3417 | 0.67749 |  |  | 2.223 | 2.3339 | 3.427 | 0.27844 | 0.29233 | 0.42924 | 1.3025 | 0.18715 | 0.4421 | 0.011404 | -0.0719 | -0.1589 | 0.4985 | 9995.5744 | 0.6487 | 112.4811 | 0.014152 | 1.0635 | 0.67756 | 0.56961 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | 0.28883 | 0.29821 | 0.41296 | 9.8745 | 0.19253 | 0.44725 | 0.0043174 | 0.1835 | 0.0738 | 0.1853 | 8885.946 | 0.3569 | 120.0118 | 0.040524 | 3.1717 | 0.6933 | 3.5748 |  | 2.3322 | 2.4214 | 3.2045 | 0.29306 | 0.30427 | 0.40267 | 0.19328 | 0.4515 | 0.2009 | 0.2583 | 8296.345 | 114.5633 | 0.018842 | 1.3434 | 0.67749 |  |  | 2.3376 | 2.4161 | 3.5306 | 0.28217 | 0.29165 | 0.42618 | 0.21888 | 0.19016 | 0.44223 | 0.0097819 | 0.0607 | -0.1584 | 0.4396 | 9787.8495 | 0.5865 | 114.4378 | 0.025763 | 1.9567 | 0.67756 | 1.8879 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | 0.28942 | 0.29869 | 0.41189 | 9.6285 | 0.19277 | 0.44763 | 0.0037626 | 0.2003 | 0.0941 | 0.164 | 8821.8458 | 0.3474 | 121.2691 | 0.015843 | 1.2573 | 0.6933 | 0.81349 |  | 2.3872 | 2.4791 | 3.286 | 0.29283 | 0.3041 | 0.40308 | 0.19317 | 0.45137 | 0.2008 | 0.2582 | 8317.5206 | 115.9082 | 0.018673 | 1.3449 | 0.67749 |  |  | 2.3852 | 2.4948 | 3.535 | 0.28345 | 0.29647 | 0.42008 | 0.63329 | 0.18926 | 0.44539 | 0.0071447 | 0.0207 | -0.0171 | 0.3289 | 9328.2852 | 0.4244 | 116.2711 | 0.023832 | 1.8333 | 0.67756 | 1.7057 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | 0.2896 | 0.29887 | 0.41153 | 10.5213 | 0.19283 | 0.44776 | 0.0034811 | 0.2094 | 0.1044 | 0.1539 | 8800.2486 | 0.3597 | 123.1451 | 0.02338 | 1.876 | 0.6933 | 1.7059 |  | 2.443 | 2.5377 | 3.3688 | 0.29259 | 0.30393 | 0.40347 | 0.19307 | 0.45124 | 0.2007 | 0.2581 | 8338.1449 | 117.2543 | 0.018486 | 1.3461 | 0.67749 |  |  | 2.4405 | 2.564 | 3.7655 | 0.27828 | 0.29236 | 0.42936 | 1.0364 | 0.18702 | 0.44209 | 0.010959 | -0.085 | -0.1747 | 0.5185 | 10003.8845 | 0.6765 | 117.852 | 0.020324 | 1.5809 | 0.67756 | 1.3332 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | 0.28971 | 0.29885 | 0.41144 | 7.9586 | 0.19292 | 0.44777 | 0.0033402 | 0.2141 | 0.1045 | 0.1541 | 8795.5221 | 0.3368 | 123.1266 | -0.00021175 | -0.0185 | 0.6933 | -1.0267 |  | 2.4997 | 2.5972 | 3.4529 | 0.29237 | 0.30377 | 0.40386 | 0.19297 | 0.45111 | 0.2006 | 0.258 | 8358.2323 | 118.6015 | 0.018302 | 1.3472 | 0.67749 |  |  | 2.4406 | 2.5632 | 3.764 | 0.27836 | 0.29234 | 0.4293 | 1.3091 | 0.18709 | 0.4421 | 0.01076 | -0.0817 | -0.1746 | 0.5165 | 9999.4837 | 0.6728 | 117.8336 | -0.00023164 | -0.0184 | 0.67756 | -1.0272 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | 0.28995 | 0.29918 | 0.41087 | 7.879 | 0.19297 | 0.448 | 0.0029853 | 0.2217 | 0.1194 | 0.1401 | 8760.8716 | 0.328 | 124.4669 | 0.016534 | 1.3403 | 0.6933 | 0.93321 |  | 2.5574 | 2.6577 | 3.5383 | 0.29216 | 0.30362 | 0.40422 | 0.19287 | 0.45099 | 0.2005 | 0.2579 | 8377.797 | 119.9496 | 0.018122 | 1.3481 | 0.67749 |  |  | 2.5756 | 2.6532 | 3.8653 | 0.28322 | 0.29175 | 0.42503 | 0.16932 | 0.19089 | 0.44245 | 0.0087628 | 0.1028 | -0.1632 | 0.4322 | 9707.4678 | 0.6165 | 119.8495 | 0.025596 | 2.0159 | 0.67756 | 1.9752 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | 0.29127 | 0.29928 | 0.40945 | 8.1056 | 0.1939 | 0.44826 | 0.0028355 | 0.2779 | 0.1363 | 0.144 | 8682.3551 | 0.4113 | 125.9778 | 0.018487 | 1.5109 | 0.6933 | 1.1793 |  | 2.6159 | 2.7191 | 3.6251 | 0.29195 | 0.30347 | 0.40458 | 0.19278 | 0.45086 | 0.2005 | 0.2578 | 8396.8532 | 121.2985 | 0.017966 | 1.3489 | 0.67749 |  |  | 2.5922 | 2.7096 | 3.8751 | 0.28247 | 0.29526 | 0.42227 | 0.34938 | 0.189 | 0.44451 | 0.007395 | 0.0095 | -0.063 | 0.3733 | 9480.6563 | 0.4769 | 121.0911 | 0.015593 | 1.2416 | 0.67756 | 0.83246 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | 0.29153 | 0.29959 | 0.40888 | 8.1718 | 0.19396 | 0.44849 | 0.0025929 | 0.2879 | 0.1524 | 0.1368 | 8648.8114 | 0.4128 | 127.403 | 0.017266 | 1.4252 | 0.6933 | 1.0557 |  | 2.6754 | 2.7815 | 3.7133 | 0.29175 | 0.30332 | 0.40493 | 0.19269 | 0.45075 | 0.2004 | 0.2577 | 8415.4145 | 122.648 | 0.017812 | 1.3495 | 0.67749 |  |  | 2.635 | 2.7645 | 3.8801 | 0.28396 | 0.29791 | 0.41813 | 0.61118 | 0.18908 | 0.44634 | 0.0056918 | 0.0139 | 0.03 | 0.2943 | 9192.8573 | 0.4031 | 122.2826 | 0.014863 | 1.1915 | 0.67756 | 0.75852 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | 0.29282 | 0.29975 | 0.40743 | 8.1725 | 0.19485 | 0.44877 | 0.0029177 | 0.345 | 0.1722 | 0.168 | 8570.2684 | 0.5146 | 128.7905 | 0.0167 | 1.3875 | 0.6933 | 1.0013 |  | 2.7358 | 2.8449 | 3.8027 | 0.29156 | 0.30318 | 0.40526 | 0.1926 | 0.45064 | 0.2003 | 0.2576 | 8433.4945 | 123.9979 | 0.017623 | 1.3499 | 0.67749 |  |  | 2.6907 | 2.8235 | 4.1143 | 0.27945 | 0.29324 | 0.4273 | 0.75222 | 0.18755 | 0.44282 | 0.0093119 | -0.0659 | -0.1544 | 0.4906 | 9845.0126 | 0.6372 | 123.5451 | 0.015643 | 1.2625 | 0.67756 | 0.86331 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | 0.29284 | 0.29997 | 0.40719 | 8.0916 | 0.19478 | 0.44891 | 0.0027832 | 0.3484 | 0.1837 | 0.1655 | 8556.239 | 0.5093 | 130.1292 | 0.015997 | 1.3387 | 0.6933 | 0.9309 |  | 2.797 | 2.9092 | 3.8936 | 0.29136 | 0.30305 | 0.40559 | 0.19251 | 0.45053 | 0.2003 | 0.2575 | 8451.1066 | 125.3482 | 0.017494 | 1.3503 | 0.67749 |  |  | 2.7988 | 2.9065 | 4.1924 | 0.28277 | 0.29365 | 0.42357 | 0.092809 | 0.18983 | 0.44356 | 0.0074615 | 0.0552 | -0.1186 | 0.4031 | 9585.4004 | 0.5258 | 125.2929 | 0.021455 | 1.7478 | 0.67756 | 1.5796 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | 0.29224 | 0.30015 | 0.40761 | 8.785 | 0.19426 | 0.44893 | 0.0023612 | 0.3276 | 0.1905 | 0.1439 | 8576.9189 | 0.4645 | 131.9175 | 0.021147 | 1.7883 | 0.6933 | 1.5794 |  | 2.8592 | 2.9744 | 3.9858 | 0.29118 | 0.30291 | 0.40591 | 0.19243 | 0.45042 | 0.2002 | 0.2574 | 8468.2635 | 126.6986 | 0.01733 | 1.3504 | 0.67749 |  |  | 2.8115 | 2.9482 | 4.1961 | 0.2824 | 0.29613 | 0.42147 | 0.88085 | 0.18862 | 0.44503 | 0.0066043 | -0.0104 | -0.0402 | 0.3646 | 9419.8907 | 0.4805 | 126.1577 | 0.010549 | 0.8648 | 0.67756 | 0.27635 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | 0.29258 | 0.30048 | 0.40694 | 8.7483 | 0.19439 | 0.44918 | 0.0023315 | 0.3423 | 0.2098 | 0.1499 | 8539.1812 | 0.477 | 133.2847 | 0.01605 | 1.3672 | 0.6933 | 0.97201 |  | 2.9223 | 3.0406 | 4.0793 | 0.291 | 0.30278 | 0.40622 | 0.19235 | 0.45032 | 0.2001 | 0.2573 | 8484.978 | 128.049 | 0.01717 | 1.3504 | 0.67749 |  |  | 2.877 | 3.0159 | 4.2005 | 0.28504 | 0.2988 | 0.41616 | 0.81234 | 0.18954 | 0.44704 | 0.0043205 | 0.0405 | 0.0718 | 0.2447 | 9066.4403 | 0.3412 | 127.5475 | 0.016812 | 1.3898 | 0.67756 | 1.0512 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | 0.292 | 0.30068 | 0.40732 | 9.2895 | 0.19389 | 0.44921 | 0.001897 | 0.3203 | 0.2177 | 0.1266 | 8557.3378 | 0.4318 | 134.9905 | 0.019863 | 1.7058 | 0.6933 | 1.4604 |  | 2.9864 | 3.1078 | 4.1743 | 0.29083 | 0.30265 | 0.40652 | 0.19228 | 0.45022 | 0.2001 | 0.2572 | 8501.2625 | 129.3994 | 0.017047 | 1.3504 | 0.67749 |  |  | 3.0753 | 3.1911 | 4.6135 | 0.28266 | 0.2933 | 0.42404 | 2.6804 | 0.18989 | 0.44333 | 0.00729 | 0.0639 | -0.1442 | 0.4239 | 9620.8198 | 0.5693 | 131.0454 | 0.041804 | 3.4979 | 0.67756 | 4.1625 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | 0.29212 | 0.30081 | 0.40707 | 8.8728 | 0.19392 | 0.44931 | 0.0019062 | 0.3286 | 0.2277 | 0.1319 | 8543.3549 | 0.4359 | 136.1352 | 0.013248 | 1.1447 | 0.6933 | 0.65108 |  | 3.0513 | 3.176 | 4.2705 | 0.29066 | 0.30254 | 0.4068 | 0.1922 | 0.45012 | 0.2 | 0.2572 | 8517.1292 | 130.7495 | 0.016875 | 1.3501 | 0.67749 |  |  | 3.1353 | 3.2755 | 4.6803 | 0.28269 | 0.29533 | 0.42199 | 3.1329 | 0.18913 | 0.44458 | 0.0063337 | 0.0197 | -0.0717 | 0.3751 | 9461.5793 | 0.4847 | 132.6874 | 0.019334 | 1.642 | 0.67756 | 1.4234 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | 0.29327 | 0.30093 | 0.4058 | 9.1584 | 0.19471 | 0.44955 | 0.0026273 | 0.3883 | 0.2493 | 0.1885 | 8476.5489 | 0.553 | 137.6938 | 0.017886 | 1.5586 | 0.6933 | 1.2481 |  | 3.1172 | 3.2451 | 4.3682 | 0.2905 | 0.30242 | 0.40708 | 0.19213 | 0.45003 | 0.1999 | 0.2571 | 8532.5897 | 132.0993 | 0.016757 | 1.3498 | 0.67749 |  |  | 3.2005 | 3.3352 | 4.7657 | 0.2832 | 0.29511 | 0.42169 | 2.7765 | 0.18959 | 0.44452 | 0.0060594 | 0.048 | -0.0765 | 0.3666 | 9445.3281 | 0.4749 | 133.8303 | 0.013381 | 1.1429 | 0.67756 | 0.68679 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | 0.29358 | 0.30109 | 0.40533 | 8.8954 | 0.19487 | 0.44969 | 0.0028282 | 0.4067 | 0.2634 | 0.207 | 8451.3438 | 0.5809 | 138.9251 | 0.01405 | 1.2313 | 0.6933 | 0.77599 |  | 3.184 | 3.3152 | 4.4672 | 0.29034 | 0.30231 | 0.40735 | 0.19206 | 0.44993 | 0.1999 | 0.257 | 8547.6557 | 133.4487 | 0.016607 | 1.3494 | 0.67749 |  |  | 3.2697 | 3.4019 | 4.8569 | 0.28362 | 0.29509 | 0.4213 | 2.6152 | 0.18991 | 0.44457 | 0.0057784 | 0.0696 | -0.0752 | 0.3568 | 9420.0386 | 0.4699 | 135.0909 | 0.014674 | 1.2606 | 0.67756 | 0.86051 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | 0.2946 | 0.30133 | 0.40408 | 8.9212 | 0.19553 | 0.44999 | 0.0035434 | 0.4603 | 0.2893 | 0.2625 | 8385.3474 | 0.6841 | 140.3283 | 0.015908 | 1.4032 | 0.6933 | 1.0239 |  | 3.2517 | 3.3863 | 4.5676 | 0.29019 | 0.3022 | 0.40762 | 0.19199 | 0.44985 | 0.1998 | 0.2569 | 8562.3383 | 134.7975 | 0.016478 | 1.3488 | 0.67749 |  |  | 3.3381 | 3.473 | 4.9522 | 0.28377 | 0.29524 | 0.42099 | 2.5603 | 0.18996 | 0.44469 | 0.0055414 | 0.0743 | -0.0691 | 0.3494 | 9398.6836 | 0.4615 | 136.4187 | 0.015335 | 1.3278 | 0.67756 | 0.95969 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | 0.29489 | 0.30153 | 0.40358 | 8.6054 | 0.19566 | 0.45015 | 0.0037597 | 0.4781 | 0.3061 | 0.2827 | 8358.9872 | 0.7101 | 141.5222 | 0.013451 | 1.1939 | 0.6933 | 0.72204 |  | 3.3204 | 3.4583 | 4.6694 | 0.29004 | 0.30209 | 0.40788 | 0.19192 | 0.44976 | 0.1997 | 0.2568 | 8576.6485 | 136.1457 | 0.016349 | 1.3482 | 0.67749 |  |  | 3.4038 | 3.5405 | 5.0413 | 0.28399 | 0.2954 | 0.42061 | 2.3769 | 0.19006 | 0.44482 | 0.0052806 | 0.0823 | -0.062 | 0.3398 | 9373.2059 | 0.4514 | 137.6615 | 0.014277 | 1.2428 | 0.67756 | 0.83423 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | 0.29412 | 0.30158 | 0.4043 | 9.3931 | 0.19508 | 0.45007 | 0.0032455 | 0.4499 | 0.3088 | 0.2556 | 8395.0928 | 0.655 | 143.3872 | 0.020866 | 1.865 | 0.6933 | 1.69 |  | 3.39 | 3.5313 | 4.7726 | 0.28989 | 0.30198 | 0.40813 | 0.19186 | 0.44967 | 0.1997 | 0.2568 | 8590.5969 | 137.4931 | 0.016224 | 1.3474 | 0.67749 |  |  | 3.494 | 3.6208 | 5.1676 | 0.28447 | 0.2948 | 0.42073 | 2.5345 | 0.19065 | 0.44452 | 0.0052944 | 0.1235 | -0.0835 | 0.3487 | 9387.4493 | 0.5056 | 139.1191 | 0.016644 | 1.4576 | 0.67756 | 1.1513 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | 0.29424 | 0.30171 | 0.40406 | 9.1698 | 0.19512 | 0.45016 | 0.0033734 | 0.4613 | 0.3215 | 0.2695 | 8381.6649 | 0.6708 | 144.6375 | 0.013883 | 1.2503 | 0.6933 | 0.80339 |  | 3.4605 | 3.6053 | 4.8771 | 0.28975 | 0.30188 | 0.40837 | 0.19179 | 0.44959 | 0.1996 | 0.2567 | 8604.194 | 138.8397 | 0.016084 | 1.3466 | 0.67749 |  |  | 3.5657 | 3.7109 | 5.2605 | 0.28441 | 0.29599 | 0.41959 | 2.929 | 0.19014 | 0.44524 | 0.0046509 | 0.0918 | -0.0355 | 0.3114 | 9302.6057 | 0.4182 | 140.7295 | 0.018252 | 1.6104 | 0.67756 | 1.3768 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | 0.29374 | 0.30197 | 0.40429 | 9.6704 | 0.19465 | 0.45024 | 0.0030143 | 0.4379 | 0.336 | 0.2512 | 8391.8773 | 0.6192 | 146.3319 | 0.0187 | 1.6944 | 0.6933 | 1.4439 |  | 3.5319 | 3.6803 | 4.983 | 0.28961 | 0.30178 | 0.4086 | 0.19173 | 0.44952 | 0.1996 | 0.2566 | 8617.4497 | 140.1853 | 0.015964 | 1.3456 | 0.67749 |  |  | 3.7047 | 3.811 | 5.4062 | 0.2867 | 0.29493 | 0.41838 | 3.5513 | 0.19223 | 0.44493 | 0.0046113 | 0.2421 | -0.0587 | 0.3182 | 9238.3907 | 0.6292 | 142.4873 | 0.01978 | 1.7578 | 0.67756 | 1.5943 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | 0.29501 | 0.30231 | 0.40268 | 12.1263 | 0.19545 | 0.45063 | 0.0039638 | 0.519 | 0.3813 | 0.343 | 8308.6693 | 0.8073 | 149.2294 | 0.031665 | 2.8975 | 0.6933 | 3.1793 |  | 3.6043 | 3.7563 | 5.0904 | 0.28948 | 0.30169 | 0.40883 | 0.19167 | 0.44944 | 0.1995 | 0.2565 | 8630.3737 | 141.53 | 0.015857 | 1.3447 | 0.67749 |  |  | 3.7015 | 3.8096 | 5.4025 | 0.28664 | 0.29501 | 0.41836 | 1.4189 | 0.19215 | 0.44497 | 0.0044924 | 0.2364 | -0.0557 | 0.3144 | 9236.3449 | 0.6055 | 142.4628 | -0.00027324 | -0.0245 | 0.67756 | -1.0362 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | 0.29509 | 0.30237 | 0.40254 | 11.9949 | 0.19548 | 0.45068 | 0.0040865 | 0.5315 | 0.3924 | 0.3588 | 8301.5492 | 0.8296 | 150.5432 | 0.01423 | 1.3138 | 0.6933 | 0.89498 |  | 3.6777 | 3.8333 | 5.1991 | 0.28935 | 0.30159 | 0.40905 | 0.19161 | 0.44936 | 0.1995 | 0.2565 | 8642.9757 | 142.8735 | 0.015726 | 1.3435 | 0.67749 |  |  | 3.8091 | 3.9226 | 5.4024 | 0.29002 | 0.29866 | 0.41133 | 2.3296 | 0.19322 | 0.4477 | 0.002316 | 0.3213 | 0.1413 | 0.1677 | 8790.1995 | 0.4682 | 144.4114 | 0.021755 | 1.9486 | 0.67756 | 1.8759 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | 0.29608 | 0.30246 | 0.40147 | 12.1702 | 0.19616 | 0.45088 | 0.0048726 | 0.5991 | 0.4171 | 0.4308 | 8247.9557 | 0.9672 | 152.0429 | 0.016152 | 1.4997 | 0.6933 | 1.1631 |  | 3.752 | 3.9112 | 5.3092 | 0.28923 | 0.3015 | 0.40927 | 0.19156 | 0.44929 | 0.1994 | 0.2564 | 8655.265 | 144.2158 | 0.015611 | 1.3423 | 0.67749 |  |  | 3.8487 | 3.9776 | 5.7857 | 0.28274 | 0.29221 | 0.42504 | 1.6977 | 0.19037 | 0.44267 | 0.0067293 | 0.115 | -0.2286 | 0.4923 | 9702.3707 | 0.7375 | 145.3449 | 0.010373 | 0.9335 | 0.67756 | 0.37774 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | 0.29653 | 0.30273 | 0.40074 | 11.6363 | 0.19639 | 0.45111 | 0.0052429 | 0.6271 | 0.4425 | 0.4665 | 8210.6576 | 1.0097 | 153.1011 | 0.011335 | 1.0582 | 0.6933 | 0.52631 |  | 3.8272 | 3.9901 | 5.4207 | 0.28911 | 0.30141 | 0.40948 | 0.1915 | 0.44922 | 0.1993 | 0.2563 | 8667.2504 | 145.5569 | 0.015497 | 1.3411 | 0.67749 |  |  | 3.8677 | 4.0307 | 5.8035 | 0.28227 | 0.29417 | 0.42355 | 1.0175 | 0.18927 | 0.44381 | 0.0058522 | 0.0347 | -0.1462 | 0.4349 | 9577.828 | 0.5651 | 146.2388 | 0.0098883 | 0.8939 | 0.67756 | 0.3193 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | 0.29556 | 0.30276 | 0.40168 | 12.3093 | 0.19567 | 0.45099 | 0.004601 | 0.582 | 0.4435 | 0.4261 | 8256.6049 | 0.9267 | 154.9115 | 0.019301 | 1.8104 | 0.6933 | 1.6113 |  | 3.9034 | 4.0701 | 5.5336 | 0.28899 | 0.30133 | 0.40968 | 0.19145 | 0.44915 | 0.1993 | 0.2562 | 8678.9406 | 146.8967 | 0.015385 | 1.3398 | 0.67749 |  |  | 3.9366 | 4.1575 | 5.8093 | 0.28314 | 0.29903 | 0.41783 | 2.1474 | 0.18807 | 0.4469 | 0.004061 | -0.0573 | 0.0878 | 0.3069 | 9163.8789 | 0.5554 | 148.3414 | 0.023116 | 2.1026 | 0.67756 | 2.1032 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | 0.29572 | 0.30294 | 0.40134 | 12.1392 | 0.19572 | 0.45111 | 0.0047756 | 0.5975 | 0.4626 | 0.4486 | 8238.8925 | 0.9513 | 156.1919 | 0.013574 | 1.2804 | 0.6933 | 0.84681 |  | 3.9805 | 4.151 | 5.6479 | 0.28887 | 0.30125 | 0.40988 | 0.1914 | 0.44908 | 0.1992 | 0.2562 | 8690.3442 | 148.235 | 0.015276 | 1.3383 | 0.67749 |  |  | 4.0126 | 4.2252 | 6.1401 | 0.27908 | 0.29387 | 0.42705 | 1.7875 | 0.18704 | 0.44315 | 0.0073618 | -0.1384 | -0.2051 | 0.5717 | 9818.8772 | 0.7687 | 149.4473 | 0.012069 | 1.1059 | 0.67756 | 0.63219 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | 0.29519 | 0.30312 | 0.40168 | 12.9344 | 0.19526 | 0.45114 | 0.0044598 | 0.5726 | 0.478 | 0.4344 | 8254.5914 | 0.9135 | 158.0821 | 0.019898 | 1.8902 | 0.6933 | 1.7264 |  | 4.0585 | 4.2329 | 5.7637 | 0.28876 | 0.30116 | 0.41008 | 0.19134 | 0.44902 | 0.1992 | 0.2561 | 8701.4692 | 149.5719 | 0.015181 | 1.3369 | 0.67749 |  |  | 4.2157 | 4.3823 | 6.3104 | 0.28277 | 0.29395 | 0.42328 | 3.5295 | 0.18972 | 0.44375 | 0.0055159 | 0.0743 | -0.164 | 0.4382 | 9562.1834 | 0.6123 | 151.9658 | 0.027304 | 2.5185 | 0.67756 | 2.717 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | 0.29538 | 0.30319 | 0.40143 | 12.8041 | 0.19537 | 0.45121 | 0.0046602 | 0.5935 | 0.4928 | 0.46 | 8241.7276 | 0.9519 | 159.3856 | 0.013659 | 1.3035 | 0.6933 | 0.88013 |  | 4.1376 | 4.3158 | 5.8808 | 0.28865 | 0.30108 | 0.41026 | 0.1913 | 0.44895 | 0.1991 | 0.256 | 8712.3239 | 150.9073 | 0.015061 | 1.3354 | 0.67749 |  |  | 4.293 | 4.4626 | 6.4115 | 0.28305 | 0.29423 | 0.42272 | 3.4015 | 0.18982 | 0.44396 | 0.0052105 | 0.0835 | -0.1493 | 0.4215 | 9522.3237 | 0.5935 | 153.2291 | 0.013597 | 1.2633 | 0.67756 | 0.86449 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | 0.29558 | 0.30338 | 0.40104 | 13.2168 | 0.19545 | 0.45135 | 0.0048702 | 0.614 | 0.5174 | 0.4904 | 8221.4959 | 0.9967 | 161.0339 | 0.017172 | 1.6483 | 0.6933 | 1.3775 |  | 4.2175 | 4.3997 | 5.9994 | 0.28854 | 0.30101 | 0.41045 | 0.19125 | 0.44889 | 0.1991 | 0.256 | 8722.9157 | 152.2411 | 0.014969 | 1.3338 | 0.67749 |  |  | 4.2942 | 4.4638 | 6.4122 | 0.28307 | 0.29425 | 0.42268 | 1.4569 | 0.18982 | 0.44397 | 0.0051195 | 0.0839 | -0.1481 | 0.4201 | 9519.6574 | 0.5807 | 153.2483 | 0.00020158 | 0.0192 | 0.67756 | -0.97166 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | 0.29567 | 0.30325 | 0.40107 | 11.0531 | 0.19556 | 0.45129 | 0.0050062 | 0.6244 | 0.5117 | 0.4963 | 8224.0014 | 0.9847 | 161.0221 | -0.00012057 | -0.0118 | 0.6933 | -1.017 |  | 4.2985 | 4.4847 | 6.1193 | 0.28844 | 0.30094 | 0.41062 | 0.1912 | 0.44883 | 0.199 | 0.2559 | 8733.2523 | 153.5732 | 0.014854 | 1.3321 | 0.67749 |  |  | 4.3443 | 4.5605 | 6.554 | 0.28102 | 0.29501 | 0.42397 | 1.6902 | 0.18804 | 0.44414 | 0.0056621 | -0.0657 | -0.1373 | 0.474 | 9594.9149 | 0.6247 | 154.749 | 0.016088 | 1.5007 | 0.67756 | 1.2149 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | 0.29571 | 0.30342 | 0.40087 | 10.6835 | 0.19552 | 0.4514 | 0.0050934 | 0.6304 | 0.5298 | 0.5111 | 8212.9302 | 0.9882 | 162.1553 | 0.011755 | 1.1332 | 0.6933 | 0.63449 |  | 4.3804 | 4.5706 | 6.2407 | 0.28834 | 0.30086 | 0.4108 | 0.19116 | 0.44878 | 0.199 | 0.2558 | 8743.3408 | 154.9036 | 0.014765 | 1.3304 | 0.67749 |  |  | 4.375 | 4.6189 | 6.6502 | 0.27966 | 0.29525 | 0.42509 | 1.0568 | 0.18695 | 0.44408 | 0.0063034 | -0.1595 | -0.144 | 0.537 | 9667.2331 | 0.7705 | 155.6439 | 0.0095641 | 0.8949 | 0.67756 | 0.32077 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | 0.29591 | 0.30357 | 0.40052 | 11.1476 | 0.19561 | 0.45151 | 0.0053031 | 0.6543 | 0.5532 | 0.5439 | 8195.1184 | 1.0409 | 163.8306 | 0.017323 | 1.6753 | 0.6933 | 1.4164 |  | 4.4632 | 4.6575 | 6.3636 | 0.28824 | 0.30079 | 0.41097 | 0.19111 | 0.44872 | 0.1989 | 0.2558 | 8753.1885 | 156.2323 | 0.014677 | 1.3287 | 0.67749 |  |  | 4.5804 | 4.7715 | 6.7947 | 0.28368 | 0.29551 | 0.42081 | 2.4477 | 0.18979 | 0.44484 | 0.0040954 | 0.0868 | -0.0816 | 0.3555 | 9384.6873 | 0.4858 | 157.9486 | 0.024461 | 2.3047 | 0.67756 | 2.4015 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | 0.29609 | 0.30371 | 0.40019 | 10.9556 | 0.19569 | 0.45163 | 0.0054927 | 0.6726 | 0.5738 | 0.5707 | 8178.5265 | 1.0721 | 165.0761 | 0.012803 | 1.2455 | 0.6933 | 0.79647 |  | 4.547 | 4.7455 | 6.4878 | 0.28814 | 0.30072 | 0.41113 | 0.19106 | 0.44866 | 0.1989 | 0.2557 | 8762.8019 | 157.5592 | 0.014567 | 1.3269 | 0.67749 |  |  | 4.6099 | 4.8266 | 6.8958 | 0.28226 | 0.29552 | 0.42222 | 1.709 | 0.18874 | 0.44464 | 0.0046465 | -0.0058 | -0.1007 | 0.411 | 9474.5643 | 0.5309 | 158.7679 | 0.0086528 | 0.8193 | 0.67756 | 0.2092 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | 0.29615 | 0.30375 | 0.4001 | 10.9714 | 0.19572 | 0.45166 | 0.0055968 | 0.688 | 0.5877 | 0.5913 | 8173.7334 | 1.1032 | 166.453 | 0.014114 | 1.3769 | 0.6933 | 0.986 |  | 4.6318 | 4.8344 | 6.6135 | 0.28805 | 0.30065 | 0.41129 | 0.19103 | 0.44861 | 0.1988 | 0.2556 | 8772.1879 | 158.8842 | 0.014482 | 1.325 | 0.67749 |  |  | 4.7116 | 4.9345 | 7.0333 | 0.28248 | 0.29584 | 0.42168 | 2.0706 | 0.18879 | 0.44487 | 0.0043594 | -0.0019 | -0.082 | 0.3928 | 9435.8711 | 0.5117 | 160.3545 | 0.016685 | 1.5866 | 0.67756 | 1.3416 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | 0.29628 | 0.30374 | 0.39998 | 10.8541 | 0.19582 | 0.45167 | 0.0057515 | 0.7102 | 0.5994 | 0.6163 | 8167.9249 | 1.1464 | 167.7418 | 0.013142 | 1.2888 | 0.6933 | 0.85892 |  | 4.7175 | 4.9244 | 6.7406 | 0.28796 | 0.30059 | 0.41145 | 0.19098 | 0.44855 | 0.1987 | 0.2556 | 8781.3528 | 160.2073 | 0.014387 | 1.3231 | 0.67749 |  |  | 4.6999 | 4.9307 | 7.0149 | 0.28235 | 0.29622 | 0.42143 | 0.12793 | 0.18855 | 0.44508 | 0.0042437 | -0.0237 | -0.0628 | 0.3883 | 9416.079 | 0.5122 | 160.2996 | -0.00058226 | -0.0549 | 0.67756 | -1.081 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | 0.29641 | 0.30397 | 0.39962 | 10.5954 | 0.19582 | 0.45183 | 0.0059021 | 0.7218 | 0.625 | 0.6405 | 8149.5512 | 1.1593 | 168.9312 | 0.012091 | 1.1894 | 0.6933 | 0.71555 |  | 4.8042 | 5.0154 | 6.8691 | 0.28787 | 0.30053 | 0.4116 | 0.19094 | 0.4485 | 0.1987 | 0.2555 | 8790.3029 | 161.5284 | 0.014294 | 1.3211 | 0.67749 |  |  | 4.8763 | 5.1112 | 7.25 | 0.28289 | 0.29652 | 0.42059 | 1.9101 | 0.18883 | 0.44534 | 0.0038055 | 0.0019 | -0.0402 | 0.3552 | 9359.8432 | 0.4706 | 162.9022 | 0.027212 | 2.6026 | 0.67756 | 2.8411 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | 0.29649 | 0.30405 | 0.39946 | 10.3086 | 0.19584 | 0.45189 | 0.0060136 | 0.7355 | 0.6409 | 0.661 | 8141.6708 | 1.1733 | 170.0959 | 0.011811 | 1.1647 | 0.6933 | 0.67993 |  | 4.8919 | 5.1074 | 6.9991 | 0.28779 | 0.30046 | 0.41175 | 0.1909 | 0.44845 | 0.1986 | 0.2554 | 8799.0442 | 162.8475 | 0.014213 | 1.3191 | 0.67749 |  |  | 4.9754 | 5.2088 | 7.3485 | 0.28378 | 0.29709 | 0.41913 | 1.9854 | 0.18926 | 0.44582 | 0.0031029 | 0.044 | 0.0057 | 0.2937 | 9262.2957 | 0.3878 | 164.2833 | 0.014339 | 1.3811 | 0.67756 | 1.0383 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | 0.29671 | 0.30407 | 0.39922 | 10.8511 | 0.196 | 0.45193 | 0.0062276 | 0.7692 | 0.6603 | 0.6997 | 8129.9769 | 1.2324 | 171.8227 | 0.017423 | 1.7268 | 0.6933 | 1.4907 |  | 4.9805 | 5.2004 | 7.1305 | 0.2877 | 0.3004 | 0.4119 | 0.19086 | 0.4484 | 0.1986 | 0.2554 | 8807.5825 | 164.1647 | 0.01412 | 1.3172 | 0.67749 |  |  | 4.9731 | 5.2051 | 7.3492 | 0.28373 | 0.29697 | 0.4193 | 0.090378 | 0.18928 | 0.44574 | 0.003103 | 0.045 | -0.0021 | 0.2998 | 9274.0698 | 0.3839 | 164.2309 | -0.00053947 | -0.0524 | 0.67756 | -1.0773 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | 0.2969 | 0.30422 | 0.39888 | 10.6263 | 0.19608 | 0.45205 | 0.0064157 | 0.7903 | 0.6831 | 0.7302 | 8113.0641 | 1.2554 | 173.0243 | 0.012079 | 1.2016 | 0.6933 | 0.73315 |  | 5.0702 | 5.2944 | 7.2633 | 0.28762 | 0.30034 | 0.41203 | 0.19083 | 0.44836 | 0.1985 | 0.2553 | 8815.9235 | 165.4797 | 0.014032 | 1.315 | 0.67749 |  |  | 5.063 | 5.2907 | 7.517 | 0.28331 | 0.29605 | 0.42063 | 0.069885 | 0.18932 | 0.44512 | 0.0035753 | 0.0498 | -0.063 | 0.3514 | 9367.076 | 0.4495 | 165.4284 | 0.012404 | 1.1975 | 0.67756 | 0.76738 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | 0.29702 | 0.30434 | 0.39865 | 11.3536 | 0.19612 | 0.45213 | 0.006555 | 0.8132 | 0.7091 | 0.7642 | 8101.2801 | 1.2903 | 174.8786 | 0.01855 | 1.8543 | 0.6933 | 1.6746 |  | 5.1607 | 5.3895 | 7.3976 | 0.28754 | 0.30029 | 0.41217 | 0.19079 | 0.44831 | 0.1985 | 0.2552 | 8824.0728 | 166.7926 | 0.013954 | 1.3129 | 0.67749 |  |  | 5.0982 | 5.3519 | 7.6296 | 0.28198 | 0.29602 | 0.422 | 0.69765 | 0.18836 | 0.4449 | 0.004191 | -0.0449 | -0.0858 | 0.4189 | 9454.7639 | 0.5571 | 166.2751 | 0.00876 | 0.8467 | 0.67756 | 0.24963 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | 0.29709 | 0.3044 | 0.39851 | 11.1455 | 0.19615 | 0.45218 | 0.0066623 | 0.8289 | 0.7251 | 0.7864 | 8094.6356 | 1.3014 | 176.0889 | 0.012057 | 1.2103 | 0.6933 | 0.7457 |  | 5.2523 | 5.4856 | 7.5334 | 0.28746 | 0.30023 | 0.41231 | 0.19076 | 0.44827 | 0.1984 | 0.2552 | 8832.0355 | 168.1034 | 0.013877 | 1.3108 | 0.67749 |  |  | 5.2661 | 5.5009 | 7.7898 | 0.28378 | 0.29644 | 0.41978 | 0.27891 | 0.18951 | 0.44542 | 0.0031035 | 0.0719 | -0.0346 | 0.3162 | 9309.6762 | 0.4067 | 168.3113 | 0.020948 | 2.0362 | 0.67756 | 2.0052 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | 0.29727 | 0.30451 | 0.39822 | 11.5321 | 0.19623 | 0.45228 | 0.0068373 | 0.8548 | 0.7508 | 0.8225 | 8080.0697 | 1.3355 | 177.7082 | 0.01606 | 1.6193 | 0.6933 | 1.3356 |  | 5.3449 | 5.5827 | 7.6705 | 0.28739 | 0.30018 | 0.41243 | 0.19072 | 0.44822 | 0.1984 | 0.2551 | 8839.8171 | 169.412 | 0.013782 | 1.3086 | 0.67749 |  |  | 5.3619 | 5.5926 | 7.9262 | 0.28399 | 0.29621 | 0.4198 | 0.17733 | 0.18975 | 0.44531 | 0.003068 | 0.0979 | -0.0465 | 0.3179 | 9313.4831 | 0.425 | 169.5452 | 0.012634 | 1.2339 | 0.67756 | 0.8211 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | 0.29742 | 0.30463 | 0.39796 | 11.2467 | 0.19629 | 0.45236 | 0.0069931 | 0.874 | 0.7715 | 0.8504 | 8067.293 | 1.3525 | 178.8578 | 0.011373 | 1.1496 | 0.6933 | 0.65815 |  | 5.4384 | 5.6808 | 7.8092 | 0.28731 | 0.30012 | 0.41257 | 0.19069 | 0.44818 | 0.1983 | 0.255 | 8847.4222 | 170.7184 | 0.013717 | 1.3064 | 0.67749 |  |  | 5.4623 | 5.7078 | 8.0834 | 0.2837 | 0.29646 | 0.41984 | 0.47529 | 0.18945 | 0.44542 | 0.0030226 | 0.0678 | -0.0359 | 0.3188 | 9313.0548 | 0.4082 | 171.0754 | 0.015607 | 1.5302 | 0.67756 | 1.2584 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | 0.29755 | 0.30478 | 0.39767 | 11.5692 | 0.19633 | 0.45248 | 0.0071413 | 0.8948 | 0.7993 | 0.8841 | 8052.9083 | 1.3799 | 180.4303 | 0.015493 | 1.5725 | 0.6933 | 1.2681 |  | 5.5329 | 5.78 | 7.9493 | 0.28724 | 0.30007 | 0.41269 | 0.19066 | 0.44814 | 0.1982 | 0.2549 | 8854.856 | 172.0226 | 0.013634 | 1.3042 | 0.67749 |  |  | 5.5056 | 5.7848 | 8.1976 | 0.28251 | 0.29684 | 0.42065 | 0.083045 | 0.18843 | 0.44548 | 0.0034648 | -0.0402 | -0.0304 | 0.3718 | 9359.7049 | 0.5095 | 172.0853 | 0.010274 | 1.0099 | 0.67756 | 0.4905 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | 0.29762 | 0.3048 | 0.39758 | 11.2768 | 0.19637 | 0.4525 | 0.0072358 | 0.9118 | 0.8126 | 0.9059 | 8048.6914 | 1.3955 | 181.5689 | 0.011186 | 1.1386 | 0.6933 | 0.64228 |  | 5.6284 | 5.8802 | 8.0908 | 0.28717 | 0.30002 | 0.41281 | 0.19063 | 0.4481 | 0.1981 | 0.2547 | 8862.1231 | 173.3245 | 0.013552 | 1.3019 | 0.67749 |  |  | 5.6563 | 5.9249 | 8.3665 | 0.28356 | 0.29702 | 0.41942 | 0.76018 | 0.18913 | 0.44574 | 0.0027878 | 0.0349 | -0.0018 | 0.304 | 9281.1682 | 0.3855 | 173.9003 | 0.01838 | 1.815 | 0.67756 | 1.6787 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | 0.29781 | 0.30488 | 0.39731 | 11.8568 | 0.19648 | 0.45257 | 0.0074195 | 0.944 | 0.8382 | 0.9473 | 8035.6964 | 1.4451 | 183.3197 | 0.01713 | 1.7508 | 0.6933 | 1.5253 |  | 5.7248 | 5.9814 | 8.2338 | 0.2871 | 0.29997 | 0.41293 | 0.19059 | 0.44806 | 0.1979 | 0.2545 | 8869.2279 | 174.624 | 0.013482 | 1.2995 | 0.67749 |  |  | 5.6939 | 5.9914 | 8.4763 | 0.28241 | 0.29717 | 0.42042 | 0.16718 | 0.18824 | 0.44566 | 0.0033563 | -0.0636 | -0.0106 | 0.3724 | 9341.4963 | 0.5332 | 174.7522 | 0.0085888 | 0.8519 | 0.67756 | 0.25731 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | 0.29787 | 0.30491 | 0.39721 | 11.6409 | 0.19651 | 0.4526 | 0.0075119 | 0.9607 | 0.8534 | 0.9701 | 8030.8736 | 1.4604 | 184.5075 | 0.011583 | 1.1878 | 0.6933 | 0.71324 |  | 5.8223 | 6.0837 | 8.3783 | 0.28703 | 0.29992 | 0.41304 | 0.19056 | 0.44802 | 0.1977 | 0.2542 | 8876.175 | 175.9213 | 0.01341 | 1.2973 | 0.67749 |  |  | 5.8234 | 6.1209 | 8.6607 | 0.28262 | 0.29706 | 0.42032 | 0.61147 | 0.18843 | 0.44563 | 0.0032017 | -0.0432 | -0.015 | 0.3613 | 9336.7014 | 0.4925 | 176.3899 | 0.016483 | 1.6377 | 0.67756 | 1.4171 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | 0.29802 | 0.30503 | 0.39695 | 12.0721 | 0.19658 | 0.45269 | 0.0076643 | 0.9868 | 0.8801 | 1.0075 | 8018.2823 | 1.4974 | 186.1507 | 0.015979 | 1.6432 | 0.6933 | 1.3701 |  | 5.9207 | 6.187 | 8.5243 | 0.28697 | 0.29987 | 0.41316 | 0.19053 | 0.44798 | 0.1975 | 0.2539 | 8882.9686 | 177.2162 | 0.013341 | 1.2949 | 0.67749 |  |  | 5.9113 | 6.2112 | 8.7779 | 0.28283 | 0.29718 | 0.41999 | 0.39114 | 0.18854 | 0.44573 | 0.0030012 | -0.0312 | -0.003 | 0.3439 | 9314.3762 | 0.4627 | 177.5183 | 0.01131 | 1.1284 | 0.67756 | 0.66539 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | 0.29814 | 0.30504 | 0.39683 | 11.8831 | 0.19665 | 0.45271 | 0.0077844 | 1.01 | 0.8948 | 1.0353 | 8012.4011 | 1.5232 | 187.3515 | 0.011628 | 1.2008 | 0.6933 | 0.732 |  | 6.0202 | 6.2913 | 8.6717 | 0.28691 | 0.29983 | 0.41327 | 0.19051 | 0.44794 | 0.1972 | 0.2536 | 8889.6129 | 178.5087 | 0.013264 | 1.2925 | 0.67749 |  |  | 6.0449 | 6.3478 | 8.9546 | 0.28317 | 0.29736 | 0.41947 | 0.89807 | 0.18872 | 0.44589 | 0.0027182 | -0.0106 | 0.0154 | 0.3161 | 9280.6078 | 0.4197 | 179.2018 | 0.01683 | 1.6835 | 0.67756 | 1.4847 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | 0.29836 | 0.30439 | 0.39725 | 11.9781 | 0.19707 | 0.45236 | 0.0079604 | 1.0796 | 0.8627 | 1.0727 | 8035.6264 | 1.6349 | 188.7523 | 0.013536 | 1.4008 | 0.6933 | 1.0205 |  | 6.1206 | 6.3967 | 8.8205 | 0.28684 | 0.29978 | 0.41337 | 0.19048 | 0.4479 | 0.1969 | 0.2532 | 8896.1118 | 179.7988 | 0.013188 | 1.2901 | 0.67749 |  |  | 6.1351 | 6.4435 | 9.0854 | 0.28319 | 0.29743 | 0.41938 | 0.73163 | 0.18871 | 0.44594 | 0.0026437 | -0.0119 | 0.0212 | 0.3122 | 9273.9831 | 0.4147 | 180.3672 | 0.011599 | 1.1654 | 0.67756 | 0.72 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | 0.2985 | 0.30463 | 0.39687 | 11.8344 | 0.19707 | 0.45253 | 0.0081011 | 1.0942 | 0.8961 | 1.1043 | 8016.515 | 1.6428 | 189.9791 | 0.011814 | 1.2268 | 0.6933 | 0.7695 |  | 6.222 | 6.5031 | 8.9709 | 0.28678 | 0.29974 | 0.41348 | 0.19045 | 0.44787 | 0.1966 | 0.2528 | 8902.4693 | 181.0865 | 0.01313 | 1.2877 | 0.67749 |  |  | 6.2754 | 6.5816 | 9.2756 | 0.28354 | 0.29737 | 0.41909 | 1.2071 | 0.18898 | 0.44595 | 0.0024115 | 0.0205 | 0.0235 | 0.2891 | 9257.1231 | 0.3638 | 182.0272 | 0.016468 | 1.66 | 0.67756 | 1.45 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | 0.29881 | 0.30363 | 0.39756 | 11.8461 | 0.19769 | 0.45198 | 0.0083732 | 1.1926 | 0.8358 | 1.1546 | 8053.7714 | 1.8141 | 191.3155 | 0.012838 | 1.3364 | 0.6933 | 0.92758 |  | 6.3244 | 6.6106 | 9.1227 | 0.28672 | 0.2997 | 0.41358 | 0.19042 | 0.44783 | 0.1962 | 0.2523 | 8908.6893 | 182.3718 | 0.013055 | 1.2853 | 0.67749 |  |  | 6.2762 | 6.5859 | 9.2793 | 0.28346 | 0.29745 | 0.41909 | 0.37364 | 0.1889 | 0.44599 | 0.0023928 | 0.0107 | 0.0277 | 0.2913 | 9256.2363 | 0.3665 | 182.0778 | 0.00050815 | 0.0506 | 0.67756 | -0.92532 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | 0.29893 | 0.30343 | 0.39764 | 11.6742 | 0.19786 | 0.45188 | 0.0085074 | 1.23 | 0.8324 | 1.186 | 8058.7696 | 1.8681 | 192.5142 | 0.011492 | 1.1987 | 0.6933 | 0.72897 |  | 6.4278 | 6.7191 | 9.276 | 0.28666 | 0.29965 | 0.41368 | 0.19039 | 0.4478 | 0.1959 | 0.2518 | 8914.7752 | 183.6545 | 0.012992 | 1.2827 | 0.67749 |  |  | 6.3667 | 6.6768 | 9.4051 | 0.28361 | 0.29743 | 0.41896 | 0.62955 | 0.18902 | 0.446 | 0.0022678 | 0.025 | 0.0293 | 0.2805 | 9248.4612 | 0.3424 | 183.1569 | 0.010687 | 1.0791 | 0.67756 | 0.59263 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | 0.29835 | 0.3037 | 0.39796 | 12.1884 | 0.19733 | 0.45196 | 0.0081242 | 1.1788 | 0.8571 | 1.1549 | 8071.9386 | 1.7683 | 194.2114 | 0.016214 | 1.6972 | 0.6933 | 1.448 |  | 6.5322 | 6.8286 | 9.4308 | 0.28661 | 0.29961 | 0.41378 | 0.19037 | 0.44777 | 0.1955 | 0.2513 | 8920.7308 | 184.9348 | 0.012927 | 1.2803 | 0.67749 |  |  | 6.4948 | 6.7833 | 9.6003 | 0.28388 | 0.29649 | 0.41962 | 0.66339 | 0.18957 | 0.44547 | 0.0024302 | 0.0942 | -0.0359 | 0.3046 | 9299.0702 | 0.3624 | 184.4073 | 0.01236 | 1.2504 | 0.67756 | 0.84545 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | 0.2985 | 0.3038 | 0.3977 | 12.0129 | 0.1974 | 0.45204 | 0.0082659 | 1.2031 | 0.8793 | 1.188 | 8059.2299 | 1.7922 | 195.4024 | 0.011348 | 1.191 | 0.6933 | 0.71786 |  | 6.6377 | 6.9392 | 9.587 | 0.28655 | 0.29957 | 0.41388 | 0.19035 | 0.44773 | 0.1951 | 0.2508 | 8926.5594 | 186.2126 | 0.012855 | 1.2778 | 0.67749 |  |  | 6.6012 | 6.9022 | 9.7295 | 0.28413 | 0.29709 | 0.41878 | 0.5332 | 0.18952 | 0.44587 | 0.0020371 | 0.0902 | 0.0139 | 0.2591 | 9240.8199 | 0.296 | 185.7868 | 0.013598 | 1.3795 | 0.67756 | 1.036 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | 0.29783 | 0.30381 | 0.39836 | 12.4296 | 0.19691 | 0.45194 | 0.0078364 | 1.1527 | 0.8801 | 1.1466 | 8090.5782 | 1.7057 | 197.027 | 0.015433 | 1.6246 | 0.6933 | 1.3433 |  | 6.7441 | 7.0509 | 9.7448 | 0.2865 | 0.29953 | 0.41397 | 0.19032 | 0.4477 | 0.1946 | 0.2502 | 8932.2643 | 187.4879 | 0.012801 | 1.2753 | 0.67749 |  |  | 6.7746 | 7.0885 | 10.0863 | 0.28287 | 0.29598 | 0.42115 | 0.53327 | 0.18902 | 0.44501 | 0.0029919 | 0.0274 | -0.0978 | 0.3861 | 9400.9777 | 0.4336 | 187.9141 | 0.020883 | 2.1273 | 0.67756 | 2.1397 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | 0.29794 | 0.30393 | 0.39814 | 12.3388 | 0.19694 | 0.45203 | 0.0079481 | 1.1719 | 0.9033 | 1.1761 | 8079.2494 | 1.7226 | 198.2749 | 0.011823 | 1.2479 | 0.6933 | 0.79993 |  | 6.8515 | 7.1636 | 9.904 | 0.28644 | 0.29949 | 0.41406 | 0.1903 | 0.44767 | 0.1942 | 0.2497 | 8937.8488 | 188.7607 | 0.012731 | 1.2728 | 0.67749 |  |  | 6.7745 | 7.0883 | 10.0869 | 0.28286 | 0.29597 | 0.42117 | 1.0511 | 0.18902 | 0.445 | 0.0029618 | 0.0274 | -0.0988 | 0.3863 | 9402.2695 | 0.434 | 187.912 | -2.2168e-05 | -0.0021 | 0.67756 | -1.0031 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | 0.29874 | 0.30396 | 0.3973 | 12.3863 | 0.19751 | 0.45217 | 0.0085368 | 1.2699 | 0.9359 | 1.2767 | 8039.7997 | 1.8642 | 199.6232 | 0.012741 | 1.3483 | 0.6933 | 0.94474 |  | 6.9599 | 7.2774 | 10.0647 | 0.28639 | 0.29946 | 0.41415 | 0.19027 | 0.44764 | 0.1937 | 0.249 | 8943.3162 | 190.0309 | 0.012671 | 1.2702 | 0.67749 |  |  | 7.0369 | 7.2953 | 10.3023 | 0.28565 | 0.29614 | 0.41821 | 0.24597 | 0.191 | 0.44552 | 0.0022414 | 0.2901 | -0.0321 | 0.2972 | 9215.5118 | 0.5702 | 190.2297 | 0.02266 | 2.3177 | 0.67756 | 2.4207 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | 0.2989 | 0.30413 | 0.39697 | 12.3089 | 0.19756 | 0.45229 | 0.0086823 | 1.2933 | 0.965 | 1.3129 | 8023.7686 | 1.8856 | 200.8743 | 0.011804 | 1.2511 | 0.6933 | 0.80455 |  | 7.0693 | 7.3922 | 10.2269 | 0.28634 | 0.29942 | 0.41424 | 0.19025 | 0.44761 | 0.1932 | 0.2484 | 8948.6693 | 191.2985 | 0.012612 | 1.2676 | 0.67749 |  |  | 7.2034 | 7.4334 | 10.3088 | 0.28876 | 0.29798 | 0.41325 | 0.55734 | 0.19256 | 0.4471 | 0.002371 | 0.5065 | 0.1812 | 0.3204 | 8904.8551 | 0.7397 | 191.75 | 0.014794 | 1.5203 | 0.67756 | 1.2438 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | 0.29968 | 0.304 | 0.39632 | 12.4361 | 0.19818 | 0.45233 | 0.0092632 | 1.4026 | 0.9844 | 1.4165 | 7994.0436 | 2.0465 | 202.2759 | 0.013181 | 1.4016 | 0.6933 | 1.0216 |  | 7.1797 | 7.508 | 10.3906 | 0.28629 | 0.29938 | 0.41433 | 0.19023 | 0.44758 | 0.1927 | 0.2478 | 8953.9112 | 192.5636 | 0.012552 | 1.2651 | 0.67749 |  |  | 7.2782 | 7.5501 | 10.8874 | 0.28303 | 0.2936 | 0.42338 | 0.56074 | 0.19004 | 0.44357 | 0.0040183 | 0.1683 | -0.2998 | 0.5481 | 9572.9601 | 0.7688 | 193.0189 | 0.012313 | 1.2689 | 0.67756 | 0.87276 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | 0.29978 | 0.30412 | 0.3961 | 12.3921 | 0.19821 | 0.45242 | 0.0093682 | 1.4242 | 1.0088 | 1.4485 | 7983.3646 | 2.0648 | 203.548 | 0.011939 | 1.2721 | 0.6933 | 0.83484 |  | 7.2911 | 7.625 | 10.5558 | 0.28624 | 0.29935 | 0.41441 | 0.1902 | 0.44755 | 0.1922 | 0.2471 | 8959.0447 | 193.826 | 0.012495 | 1.2624 | 0.67749 |  |  | 7.303 | 7.6312 | 10.8948 | 0.28274 | 0.29545 | 0.4218 | 0.081311 | 0.18913 | 0.44466 | 0.0030825 | 0.044 | -0.1512 | 0.4249 | 9448.7126 | 0.4698 | 193.8925 | 0.0084634 | 0.8736 | 0.67756 | 0.28934 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | 0.29917 | 0.30422 | 0.39661 | 12.9795 | 0.19773 | 0.45239 | 0.0089741 | 1.3732 | 1.0205 | 1.4126 | 8006.3428 | 1.9799 | 205.2918 | 0.016325 | 1.7438 | 0.6933 | 1.5152 |  | 7.4036 | 7.743 | 10.7225 | 0.28619 | 0.29931 | 0.41449 | 0.19018 | 0.44753 | 0.1916 | 0.2464 | 8964.0726 | 195.0859 | 0.012436 | 1.2599 | 0.67749 |  |  | 7.3494 | 7.7875 | 10.9125 | 0.28213 | 0.29895 | 0.41892 | 0.57471 | 0.18737 | 0.4467 | 0.0029338 | -0.2025 | 0.1323 | 0.4103 | 9229.8676 | 0.7701 | 195.5581 | 0.016092 | 1.6656 | 0.67756 | 1.4582 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | 0.2993 | 0.30445 | 0.39626 | 12.956 | 0.19773 | 0.45254 | 0.0090933 | 1.3902 | 1.0561 | 1.4473 | 7988.9275 | 1.9903 | 206.5731 | 0.011965 | 1.2813 | 0.6933 | 0.84811 |  | 7.517 | 7.862 | 10.8907 | 0.28615 | 0.29928 | 0.41457 | 0.19016 | 0.4475 | 0.1911 | 0.2457 | 8968.9977 | 196.3432 | 0.012379 | 1.2573 | 0.67749 |  |  | 7.5253 | 7.9239 | 11.4392 | 0.27987 | 0.2947 | 0.42543 | 0.78733 | 0.18731 | 0.44377 | 0.004689 | -0.2132 | -0.2826 | 0.6652 | 9697.1209 | 0.7454 | 196.9915 | 0.01381 | 1.4334 | 0.67756 | 1.1155 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | 0.29883 | 0.30473 | 0.39644 | 13.2359 | 0.19728 | 0.45264 | 0.0088072 | 1.3375 | 1.086 | 1.4224 | 7996.2156 | 1.9038 | 208.0828 | 0.014056 | 1.5097 | 0.6933 | 1.1775 |  | 7.6315 | 7.9821 | 11.0603 | 0.2861 | 0.29925 | 0.41465 | 0.19014 | 0.44747 | 0.1905 | 0.2449 | 8973.8224 | 197.5978 | 0.012317 | 1.2546 | 0.67749 |  |  | 7.53 | 7.9283 | 11.4428 | 0.27991 | 0.29472 | 0.42537 | 0.67401 | 0.18733 | 0.4438 | 0.0046262 | -0.2101 | -0.2796 | 0.66 | 9692.2185 | 0.7361 | 197.0376 | 0.00044247 | 0.0461 | 0.67756 | -0.93196 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | 0.29886 | 0.30467 | 0.39647 | 12.8121 | 0.19732 | 0.45261 | 0.0088607 | 1.3566 | 1.0911 | 1.4417 | 7997.4718 | 1.9181 | 209.0554 | 0.0090416 | 0.9726 | 0.6933 | 0.40285 |  | 7.747 | 8.1033 | 11.2315 | 0.28606 | 0.29922 | 0.41473 | 0.19012 | 0.44745 | 0.1899 | 0.2442 | 8978.5495 | 198.8498 | 0.012268 | 1.252 | 0.67749 |  |  | 7.7971 | 8.1123 | 11.637 | 0.28305 | 0.2945 | 0.42245 | 0.11107 | 0.18972 | 0.44412 | 0.0033464 | 0.1319 | -0.2374 | 0.4851 | 9501.6357 | 0.6155 | 198.9418 | 0.018324 | 1.9042 | 0.67756 | 1.8104 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | 0.29892 | 0.30469 | 0.39639 | 13.3498 | 0.19735 | 0.45263 | 0.0089287 | 1.382 | 1.1112 | 1.475 | 7993.8823 | 1.9522 | 210.7583 | 0.015795 | 1.7029 | 0.6933 | 1.4562 |  | 7.8635 | 8.2256 | 11.4042 | 0.28602 | 0.29919 | 0.4148 | 0.1901 | 0.44742 | 0.1893 | 0.2434 | 8983.1813 | 200.0992 | 0.012213 | 1.2494 | 0.67749 |  |  | 7.8342 | 8.2425 | 11.6503 | 0.28255 | 0.29727 | 0.42018 | 0.20546 | 0.1883 | 0.44575 | 0.0024606 | -0.0752 | -0.0019 | 0.3608 | 9325.479 | 0.4524 | 200.2709 | 0.012744 | 1.3291 | 0.67756 | 0.9616 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | 0.29896 | 0.30472 | 0.39632 | 11.7429 | 0.19737 | 0.45265 | 0.0089892 | 1.3862 | 1.1154 | 1.4818 | 7990.3411 | 1.9303 | 210.8095 | 0.00048162 | 0.0512 | 0.6933 | -0.92615 |  | 7.981 | 8.3489 | 11.5784 | 0.28597 | 0.29915 | 0.41487 | 0.19008 | 0.4474 | 0.1887 | 0.2427 | 8987.7203 | 201.3459 | 0.01216 | 1.2467 | 0.67749 |  |  | 8.0132 | 8.3857 | 12.1492 | 0.28069 | 0.29374 | 0.42557 | 0.44078 | 0.18827 | 0.44331 | 0.0044716 | -0.0798 | -0.3656 | 0.6649 | 9718.659 | 0.6855 | 201.7154 | 0.013815 | 1.4445 | 0.67756 | 1.1319 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | 0.29917 | 0.30497 | 0.39585 | 13.7162 | 0.19743 | 0.45283 | 0.0091713 | 1.43 | 1.1728 | 1.552 | 7967.7157 | 2.0041 | 213.6148 | 0.025949 | 2.8053 | 0.6933 | 3.0463 |  | 8.0995 | 8.4732 | 11.7542 | 0.28593 | 0.29912 | 0.41495 | 0.19006 | 0.44737 | 0.1881 | 0.2419 | 8992.1686 | 202.5899 | 0.012113 | 1.244 | 0.67749 |  |  | 8.0129 | 8.3854 | 12.1473 | 0.28071 | 0.29375 | 0.42554 | 1.0362 | 0.18828 | 0.44332 | 0.0044278 | -0.0793 | -0.3638 | 0.6621 | 9716.4606 | 0.6829 | 201.7128 | -2.8759e-05 | -0.0026 | 0.67756 | -1.0038 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | 0.299 | 0.30473 | 0.39627 | 11.8646 | 0.1974 | 0.45266 | 0.0090764 | 1.4234 | 1.1429 | 1.53 | 7988.2526 | 1.9671 | 213.4655 | -0.0013806 | -0.1493 | 0.6933 | -1.2153 |  | 8.2191 | 8.5987 | 11.9314 | 0.28589 | 0.29909 | 0.41502 | 0.19004 | 0.44735 | 0.1875 | 0.2411 | 8996.5288 | 203.8313 | 0.012053 | 1.2414 | 0.67749 |  |  | 8.3164 | 8.6158 | 12.3684 | 0.28383 | 0.29405 | 0.42212 | 0.19887 | 0.19046 | 0.44396 | 0.0034084 | 0.2514 | -0.2734 | 0.5185 | 9485.3161 | 0.7865 | 203.9993 | 0.021833 | 2.2865 | 0.67756 | 2.3746 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | 0.29915 | 0.3048 | 0.39606 | 11.6525 | 0.19748 | 0.45272 | 0.0092032 | 1.45 | 1.1646 | 1.5652 | 7977.8761 | 1.9925 | 214.5753 | 0.010257 | 1.1098 | 0.6933 | 0.60074 |  | 8.3397 | 8.7252 | 12.1101 | 0.28585 | 0.29906 | 0.41508 | 0.19003 | 0.44732 | 0.1869 | 0.2403 | 9000.8028 | 205.0701 | 0.012 | 1.2388 | 0.67749 |  |  | 8.335 | 8.6821 | 12.3697 | 0.28363 | 0.29544 | 0.42093 | 0.49397 | 0.18978 | 0.44479 | 0.0025448 | 0.1486 | -0.1483 | 0.3905 | 9392.594 | 0.4909 | 204.6498 | 0.006188 | 0.6505 | 0.67756 | -0.039934 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | 0.29931 | 0.30499 | 0.39569 | 12.2018 | 0.19752 | 0.45286 | 0.0093505 | 1.4788 | 1.2052 | 1.6135 | 7960.3357 | 2.0278 | 216.2794 | 0.015717 | 1.7041 | 0.6933 | 1.4579 |  | 8.4613 | 8.8528 | 12.2904 | 0.28581 | 0.29904 | 0.41515 | 0.19001 | 0.4473 | 0.1862 | 0.2395 | 9004.9929 | 206.3061 | 0.011957 | 1.236 | 0.67749 |  |  | 8.3981 | 8.8125 | 12.5317 | 0.28236 | 0.2963 | 0.42134 | 0.45522 | 0.18853 | 0.44512 | 0.0026314 | -0.0435 | -0.0985 | 0.4087 | 9409.5775 | 0.422 | 205.9173 | 0.012061 | 1.2675 | 0.67756 | 0.87069 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | 0.29944 | 0.30504 | 0.39552 | 11.9446 | 0.19759 | 0.45291 | 0.0094622 | 1.5039 | 1.2241 | 1.6459 | 7952.3325 | 2.0505 | 217.3491 | 0.0098409 | 1.0697 | 0.6933 | 0.5429 |  | 8.5839 | 8.9815 | 12.4722 | 0.28577 | 0.29901 | 0.41522 | 0.18999 | 0.44728 | 0.1856 | 0.2386 | 9009.1011 | 207.5395 | 0.011905 | 1.2334 | 0.67749 |  |  | 8.5248 | 8.9315 | 12.7563 | 0.28216 | 0.29562 | 0.42222 | 0.5567 | 0.18864 | 0.44468 | 0.0029278 | -0.0271 | -0.1687 | 0.4596 | 9473.3436 | 0.4587 | 207.0619 | 0.010875 | 1.1446 | 0.67756 | 0.6893 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | 0.29953 | 0.30511 | 0.39536 | 12.4605 | 0.19764 | 0.45296 | 0.0095575 | 1.5329 | 1.2505 | 1.686 | 7944.5329 | 2.0871 | 219.0243 | 0.015386 | 1.6752 | 0.6933 | 1.4163 |  | 8.7075 | 9.1112 | 12.6555 | 0.28573 | 0.29898 | 0.41529 | 0.18997 | 0.44726 | 0.1849 | 0.2378 | 9013.1294 | 208.7702 | 0.011855 | 1.2307 | 0.67749 |  |  | 8.585 | 9.0537 | 12.912 | 0.28101 | 0.29635 | 0.42264 | 0.63109 | 0.18752 | 0.44496 | 0.0033617 | -0.2039 | -0.1272 | 0.5333 | 9492.3784 | 0.6367 | 208.2259 | 0.011042 | 1.164 | 0.67756 | 0.71793 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | 0.29955 | 0.30509 | 0.39536 | 12.2916 | 0.19766 | 0.45296 | 0.0095937 | 1.5504 | 1.2608 | 1.7072 | 7944.715 | 2.1009 | 220.1577 | 0.010393 | 1.1334 | 0.6933 | 0.63478 |  | 8.8322 | 9.2421 | 12.8403 | 0.2857 | 0.29896 | 0.41535 | 0.18996 | 0.44724 | 0.1843 | 0.2369 | 9017.0797 | 209.9981 | 0.011806 | 1.2279 | 0.67749 |  |  | 8.8313 | 9.2278 | 13.1391 | 0.28307 | 0.29578 | 0.42115 | 0.15473 | 0.18924 | 0.44491 | 0.0024279 | 0.0696 | -0.1359 | 0.3901 | 9403.0977 | 0.4074 | 209.8647 | 0.015512 | 1.6388 | 0.67756 | 1.4187 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | 0.29974 | 0.30434 | 0.39592 | 12.333 | 0.19809 | 0.45254 | 0.0097394 | 1.6433 | 1.2015 | 1.75 | 7973.7368 | 2.2313 | 221.4541 | 0.011866 | 1.2964 | 0.6933 | 0.86989 |  | 8.9579 | 9.374 | 13.0267 | 0.28566 | 0.29893 | 0.41541 | 0.18994 | 0.44721 | 0.1836 | 0.2361 | 9020.9541 | 211.2234 | 0.011762 | 1.2253 | 0.67749 |  |  | 8.9642 | 9.3899 | 13.3024 | 0.28317 | 0.29662 | 0.42021 | 0.16962 | 0.189 | 0.44544 | 0.0020064 | 0.0309 | -0.0521 | 0.3261 | 9334.6111 | 0.3189 | 211.3702 | 0.014212 | 1.5055 | 0.67756 | 1.222 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | 0.29992 | 0.30438 | 0.3957 | 12.2163 | 0.19821 | 0.45259 | 0.0098874 | 1.68 | 1.2217 | 1.7929 | 7963.3994 | 2.2705 | 222.6208 | 0.010672 | 1.1667 | 0.6933 | 0.68281 |  | 9.0847 | 9.507 | 13.2145 | 0.28563 | 0.2989 | 0.41547 | 0.18992 | 0.44719 | 0.1829 | 0.2352 | 9024.7542 | 212.446 | 0.011707 | 1.2226 | 0.67749 |  |  | 9.1053 | 9.5208 | 13.5561 | 0.28293 | 0.29584 | 0.42123 | 0.14516 | 0.18912 | 0.44493 | 0.0024029 | 0.0503 | -0.1364 | 0.3946 | 9407.5143 | 0.3969 | 212.5729 | 0.011323 | 1.2027 | 0.67756 | 0.77505 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | 0.30025 | 0.30394 | 0.39581 | 12.2373 | 0.19862 | 0.45238 | 0.010151 | 1.7721 | 1.1958 | 1.858 | 7970.7795 | 2.3981 | 223.894 | 0.011627 | 1.2732 | 0.6933 | 0.83642 |  | 9.2124 | 9.641 | 13.4039 | 0.28559 | 0.29888 | 0.41553 | 0.18991 | 0.44717 | 0.1822 | 0.2343 | 9028.4819 | 213.6659 | 0.011666 | 1.2199 | 0.67749 |  |  | 9.1681 | 9.6493 | 13.7189 | 0.28178 | 0.29657 | 0.42165 | 0.086091 | 0.188 | 0.44521 | 0.0027395 | -0.1342 | -0.0922 | 0.4548 | 9426.1098 | 0.5076 | 213.7405 | 0.01099 | 1.1676 | 0.67756 | 0.72325 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | 0.30047 | 0.30413 | 0.3954 | 12.1489 | 0.19871 | 0.45253 | 0.010324 | 1.8045 | 1.2336 | 1.9063 | 7950.9771 | 2.4265 | 225.0779 | 0.010793 | 1.1839 | 0.6933 | 0.70762 |  | 9.3412 | 9.7762 | 13.5949 | 0.28556 | 0.29885 | 0.41559 | 0.18989 | 0.44715 | 0.1816 | 0.2335 | 9032.1388 | 214.8831 | 0.011624 | 1.2172 | 0.67749 |  |  | 9.3548 | 9.7985 | 13.9743 | 0.28239 | 0.29578 | 0.42183 | 0.2281 | 0.18874 | 0.44481 | 0.0026069 | -0.0112 | -0.1591 | 0.4373 | 9446.6127 | 0.4201 | 215.0832 | 0.012606 | 1.3427 | 0.67756 | 0.98168 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | 0.29988 | 0.304 | 0.39612 | 12.4642 | 0.19832 | 0.45236 | 0.0099321 | 1.7545 | 1.2184 | 1.8569 | 7984.7929 | 2.3552 | 226.583 | 0.013703 | 1.5051 | 0.6933 | 1.1709 |  | 9.4711 | 9.9124 | 13.7874 | 0.28552 | 0.29883 | 0.41565 | 0.18988 | 0.44713 | 0.1809 | 0.2326 | 9035.7268 | 216.0976 | 0.011577 | 1.2145 | 0.67749 |  |  | 9.5146 | 9.9446 | 14.1439 | 0.28315 | 0.29594 | 0.42091 | 0.32485 | 0.18924 | 0.44503 | 0.0022029 | 0.0723 | -0.1247 | 0.3735 | 9386.0183 | 0.3797 | 216.383 | 0.012186 | 1.2998 | 0.67756 | 0.91836 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | 0.2998 | 0.30403 | 0.39617 | 12.255 | 0.19826 | 0.45237 | 0.0099048 | 1.7578 | 1.2295 | 1.8667 | 7986.7935 | 2.3478 | 227.663 | 0.0098243 | 1.08 | 0.6933 | 0.55776 |  | 9.6019 | 10.0498 | 13.9814 | 0.28549 | 0.29881 | 0.4157 | 0.18986 | 0.44711 | 0.1802 | 0.2317 | 9039.2475 | 217.3093 | 0.011531 | 1.2117 | 0.67749 |  |  | 9.6453 | 10.069 | 14.3686 | 0.283 | 0.29543 | 0.42158 | 0.19105 | 0.18932 | 0.44469 | 0.0024869 | 0.0879 | -0.1841 | 0.4259 | 9434.3916 | 0.4537 | 217.4782 | 0.01026 | 1.0952 | 0.67756 | 0.61639 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | 0.2993 | 0.30417 | 0.39653 | 12.5194 | 0.19784 | 0.45238 | 0.009577 | 1.6986 | 1.2448 | 1.8265 | 8002.9552 | 2.2601 | 229.1228 | 0.013258 | 1.4598 | 0.6933 | 1.1056 |  | 9.7338 | 10.1882 | 14.1769 | 0.28546 | 0.29878 | 0.41576 | 0.18985 | 0.4471 | 0.1795 | 0.2308 | 9042.7023 | 218.5184 | 0.011484 | 1.2091 | 0.67749 |  |  | 9.7006 | 10.1706 | 14.5372 | 0.28193 | 0.29558 | 0.42249 | 0.17275 | 0.18848 | 0.44462 | 0.0028246 | -0.0569 | -0.1962 | 0.4881 | 9491.4061 | 0.4614 | 218.3652 | 0.0083035 | 0.887 | 0.67756 | 0.30911 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | 0.29931 | 0.30409 | 0.3966 | 12.3784 | 0.19787 | 0.45233 | 0.0096039 | 1.7201 | 1.2472 | 1.8468 | 8006.5616 | 2.2804 | 230.2514 | 0.010234 | 1.1286 | 0.6933 | 0.62786 |  | 9.8668 | 10.3277 | 14.374 | 0.28543 | 0.29876 | 0.41581 | 0.18983 | 0.44708 | 0.1788 | 0.2299 | 9046.093 | 219.7247 | 0.011446 | 1.2063 | 0.67749 |  |  | 9.9436 | 10.3517 | 14.8093 | 0.28326 | 0.29488 | 0.42186 | 0.23238 | 0.18972 | 0.44439 | 0.0026884 | 0.1595 | -0.2396 | 0.4699 | 9458.9337 | 0.5751 | 219.9308 | 0.014631 | 1.5656 | 0.67756 | 1.3107 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | 0.29982 | 0.30483 | 0.39535 | 12.8139 | 0.19795 | 0.45284 | 0.0099795 | 1.756 | 1.3608 | 1.9419 | 7945.469 | 2.3108 | 231.8469 | 0.014447 | 1.5955 | 0.6933 | 1.3013 |  | 10.0008 | 10.4683 | 14.5726 | 0.2854 | 0.29874 | 0.41586 | 0.18982 | 0.44706 | 0.1781 | 0.229 | 9049.4209 | 220.9284 | 0.0114 | 1.2037 | 0.67749 |  |  | 10.1057 | 10.5319 | 14.9645 | 0.28385 | 0.29582 | 0.42033 | 0.60755 | 0.1898 | 0.44506 | 0.0020031 | 0.1749 | -0.1246 | 0.3536 | 9350.4308 | 0.4451 | 221.4693 | 0.014337 | 1.5385 | 0.67756 | 1.2707 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | 0.29986 | 0.30483 | 0.39531 | 12.6692 | 0.19798 | 0.45285 | 0.010031 | 1.7768 | 1.3736 | 1.9674 | 7943.5037 | 2.328 | 232.9669 | 0.010127 | 1.12 | 0.6933 | 0.61545 |  | 10.1358 | 10.61 | 14.7728 | 0.28537 | 0.29872 | 0.41592 | 0.18981 | 0.44704 | 0.1774 | 0.2281 | 9052.6876 | 222.1293 | 0.011362 | 1.2009 | 0.67749 |  |  | 10.1641 | 10.6318 | 15.1453 | 0.2828 | 0.29581 | 0.42139 | 0.20547 | 0.18903 | 0.44489 | 0.002284 | 0.0397 | -0.1547 | 0.4068 | 9418.0143 | 0.3909 | 222.3136 | 0.0078613 | 0.8443 | 0.67756 | 0.24609 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | 0.30031 | 0.30555 | 0.39415 | 13.1184 | 0.19803 | 0.45334 | 0.010378 | 1.8077 | 1.4853 | 2.0599 | 7887.4852 | 2.3567 | 234.5702 | 0.014479 | 1.6033 | 0.6933 | 1.3125 |  | 10.2719 | 10.7528 | 14.9745 | 0.28534 | 0.2987 | 0.41597 | 0.18979 | 0.44702 | 0.1767 | 0.2272 | 9055.8945 | 223.3275 | 0.011318 | 1.1982 | 0.67749 |  |  | 10.3049 | 10.806 | 15.3262 | 0.28281 | 0.29657 | 0.42062 | 0.49475 | 0.18876 | 0.44536 | 0.0019632 | -0.0096 | -0.0729 | 0.3532 | 9360.8869 | 0.3319 | 223.7714 | 0.013563 | 1.4578 | 0.67756 | 1.1516 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | 0.30034 | 0.30561 | 0.39405 | 12.9747 | 0.19803 | 0.45338 | 0.010424 | 1.8223 | 1.506 | 2.0853 | 7882.826 | 2.3654 | 235.6844 | 0.010048 | 1.1142 | 0.6933 | 0.60709 |  | 10.409 | 10.8966 | 15.1778 | 0.28531 | 0.29867 | 0.41602 | 0.18978 | 0.44701 | 0.176 | 0.2263 | 9059.0429 | 224.523 | 0.01128 | 1.1955 | 0.67749 |  |  | 10.4646 | 10.9524 | 15.5002 | 0.28346 | 0.29667 | 0.41986 | 0.51209 | 0.18919 | 0.44552 | 0.0016004 | 0.0692 | -0.0439 | 0.2905 | 9312.168 | 0.2747 | 224.9835 | 0.011256 | 1.2121 | 0.67756 | 0.78892 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | 0.3007 | 0.30493 | 0.39437 | 13.0398 | 0.19856 | 0.45303 | 0.010668 | 1.9451 | 1.4515 | 2.1531 | 7900.2156 | 2.521 | 236.9685 | 0.011566 | 1.2841 | 0.6933 | 0.85214 |  | 10.5472 | 11.0416 | 15.3826 | 0.28528 | 0.29865 | 0.41607 | 0.18977 | 0.44699 | 0.1753 | 0.2253 | 9062.1342 | 225.7157 | 0.011237 | 1.1927 | 0.67749 |  |  | 10.4669 | 10.9565 | 15.4996 | 0.28348 | 0.29674 | 0.41978 | 0.77072 | 0.18918 | 0.44556 | 0.0015458 | 0.0673 | -0.0365 | 0.2832 | 9306.4783 | 0.2681 | 225.0165 | 0.00031381 | 0.033 | 0.67756 | -0.9513 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | 0.30069 | 0.30506 | 0.39425 | 11.6288 | 0.1985 | 0.45311 | 0.010681 | 1.9339 | 1.4669 | 2.1538 | 7894.3432 | 2.4804 | 237.023 | 0.0004913 | 0.0545 | 0.6933 | -0.92139 |  | 10.6864 | 11.1877 | 15.589 | 0.28525 | 0.29863 | 0.41612 | 0.18975 | 0.44697 | 0.1745 | 0.2244 | 9065.1697 | 226.9058 | 0.011199 | 1.1901 | 0.67749 |  |  | 10.6094 | 11.1297 | 15.683 | 0.28351 | 0.29741 | 0.41908 | 0.51843 | 0.18894 | 0.44597 | 0.0012871 | 0.0249 | 0.0391 | 0.2382 | 9256.1547 | 0.2358 | 226.4345 | 0.013179 | 1.418 | 0.67756 | 1.0928 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | 0.30071 | 0.30501 | 0.39428 | 11.4928 | 0.19853 | 0.45308 | 0.010713 | 1.9564 | 1.4734 | 2.1771 | 7895.9257 | 2.5001 | 238.1294 | 0.0099824 | 1.1064 | 0.6933 | 0.59584 |  | 10.8266 | 11.3349 | 15.7969 | 0.28522 | 0.29861 | 0.41616 | 0.18974 | 0.44696 | 0.1738 | 0.2235 | 9068.1508 | 228.0931 | 0.011158 | 1.1873 | 0.67749 |  |  | 10.7988 | 11.2916 | 15.9597 | 0.2838 | 0.29676 | 0.41944 | 0.38201 | 0.18941 | 0.44562 | 0.0013788 | 0.1118 | -0.0263 | 0.2573 | 9284.94 | 0.2588 | 227.7453 | 0.012163 | 1.3108 | 0.67756 | 0.93459 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | 0.3009 | 0.30431 | 0.39479 | 11.6101 | 0.19895 | 0.4527 | 0.010867 | 2.0594 | 1.4092 | 2.2286 | 7922.3809 | 2.6388 | 239.4442 | 0.011852 | 1.3148 | 0.6933 | 0.89643 |  | 10.9679 | 11.4831 | 16.0063 | 0.2852 | 0.29859 | 0.41621 | 0.18973 | 0.44694 | 0.1731 | 0.2226 | 9071.0785 | 229.2778 | 0.011115 | 1.1847 | 0.67749 |  |  | 10.9453 | 11.477 | 16.1493 | 0.28377 | 0.29755 | 0.41868 | 0.053122 | 0.18908 | 0.4461 | 0.0010651 | 0.0511 | 0.0633 | 0.2006 | 9230.1736 | 0.1914 | 229.2288 | 0.013747 | 1.4835 | 0.67756 | 1.1895 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | 0.30105 | 0.30442 | 0.39453 | 11.5255 | 0.19901 | 0.45278 | 0.010986 | 2.0894 | 1.4389 | 2.2708 | 7910.0542 | 2.6642 | 240.5878 | 0.010295 | 1.1436 | 0.6933 | 0.64949 |  | 11.1103 | 11.6325 | 16.2174 | 0.28517 | 0.29857 | 0.41626 | 0.18972 | 0.44693 | 0.1724 | 0.2217 | 9073.9542 | 230.4597 | 0.011086 | 1.1819 | 0.67749 |  |  | 11.1393 | 11.6395 | 16.4406 | 0.28403 | 0.29678 | 0.4192 | 0.060176 | 0.18956 | 0.44567 | 0.0012694 | 0.1429 | -0.0179 | 0.2414 | 9269.7095 | 0.2642 | 230.5147 | 0.011895 | 1.2859 | 0.67756 | 0.89785 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | 0.30067 | 0.30464 | 0.39469 | 11.9681 | 0.19864 | 0.45286 | 0.010737 | 2.0369 | 1.4708 | 2.2454 | 7916.1819 | 2.5887 | 242.1733 | 0.01426 | 1.5855 | 0.6933 | 1.2869 |  | 11.2537 | 11.783 | 16.43 | 0.28514 | 0.29856 | 0.4163 | 0.1897 | 0.44691 | 0.1717 | 0.2207 | 9076.779 | 231.6389 | 0.011045 | 1.1792 | 0.67749 |  |  | 11.2709 | 11.7751 | 16.6301 | 0.28407 | 0.29678 | 0.41915 | 0.067046 | 0.1896 | 0.44567 | 0.0012416 | 0.1506 | -0.0164 | 0.2381 | 9266.5863 | 0.2672 | 231.5776 | 0.0098224 | 1.0629 | 0.67756 | 0.56872 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | 0.30028 | 0.30489 | 0.39483 | 13.6343 | 0.19827 | 0.45295 | 0.010492 | 1.9951 | 1.5162 | 2.2379 | 7921.4982 | 2.5467 | 244.7855 | 0.023418 | 2.6122 | 0.6933 | 2.7678 |  | 11.3982 | 11.9346 | 16.6441 | 0.28512 | 0.29854 | 0.41634 | 0.18969 | 0.4469 | 0.1709 | 0.2198 | 9079.5541 | 232.8155 | 0.011003 | 1.1766 | 0.67749 |  |  | 11.4148 | 11.9176 | 16.8978 | 0.28374 | 0.29624 | 0.42003 | 0.14244 | 0.18956 | 0.44529 | 0.0016107 | 0.1447 | -0.0907 | 0.3116 | 9327.2286 | 0.3492 | 232.6841 | 0.010224 | 1.1065 | 0.67756 | 0.63307 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | 0.3004 | 0.30501 | 0.39458 | 13.4323 | 0.19831 | 0.45304 | 0.010596 | 2.0182 | 1.5468 | 2.2756 | 7909.6092 | 2.5627 | 245.827 | 0.0093151 | 1.0415 | 0.6933 | 0.50223 |  | 11.5437 | 12.0873 | 16.8598 | 0.28509 | 0.29852 | 0.41639 | 0.18968 | 0.44688 | 0.1702 | 0.2189 | 9082.2804 | 233.9893 | 0.01097 | 1.1738 | 0.67749 |  |  | 11.5556 | 12.0657 | 17.0819 | 0.2839 | 0.29643 | 0.41967 | 0.1787 | 0.1896 | 0.44544 | 0.0014489 | 0.1545 | -0.0634 | 0.2827 | 9302.7719 | 0.3238 | 233.8238 | 0.010522 | 1.1397 | 0.67756 | 0.68207 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | 0.30031 | 0.30473 | 0.39496 | 13.7308 | 0.19835 | 0.45286 | 0.010546 | 2.0481 | 1.5232 | 2.2875 | 7928.2216 | 2.6011 | 247.286 | 0.01304 | 1.459 | 0.6933 | 1.1044 |  | 11.6902 | 12.2411 | 17.0771 | 0.28507 | 0.2985 | 0.41643 | 0.18967 | 0.44687 | 0.1695 | 0.218 | 9084.9593 | 235.1604 | 0.010935 | 1.1711 | 0.67749 |  |  | 11.714 | 12.2214 | 17.3542 | 0.2837 | 0.29599 | 0.4203 | 0.16093 | 0.18963 | 0.44514 | 0.0017301 | 0.1603 | -0.1223 | 0.3404 | 9347.1864 | 0.3975 | 235.0114 | 0.010948 | 1.1876 | 0.67756 | 0.75277 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | 0.30037 | 0.30485 | 0.39478 | 13.5737 | 0.19834 | 0.45294 | 0.010603 | 2.0618 | 1.5518 | 2.3163 | 7919.4836 | 2.6061 | 248.3586 | 0.0095795 | 1.0726 | 0.6933 | 0.54708 |  | 11.8379 | 12.396 | 17.296 | 0.28505 | 0.29848 | 0.41647 | 0.18966 | 0.44685 | 0.1688 | 0.217 | 9087.5916 | 236.3288 | 0.010901 | 1.1684 | 0.67749 |  |  | 11.8756 | 12.4226 | 17.5547 | 0.28375 | 0.29682 | 0.41944 | 0.21459 | 0.18934 | 0.44565 | 0.0012466 | 0.1062 | -0.0225 | 0.2476 | 9284.2666 | 0.2381 | 236.5284 | 0.013975 | 1.517 | 0.67756 | 1.2389 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | 0.3005 | 0.3049 | 0.39461 | 14.0249 | 0.19842 | 0.45298 | 0.01071 | 2.1007 | 1.5788 | 2.3647 | 7911.2673 | 2.6517 | 249.9424 | 0.014129 | 1.5838 | 0.6933 | 1.2844 |  | 11.9866 | 12.552 | 17.5164 | 0.28502 | 0.29847 | 0.41651 | 0.18965 | 0.44684 | 0.1681 | 0.2161 | 9090.1785 | 237.4945 | 0.010862 | 1.1657 | 0.67749 |  |  | 12.0695 | 12.5892 | 17.8293 | 0.28407 | 0.2963 | 0.41963 | 0.29637 | 0.18978 | 0.44538 | 0.0014639 | 0.1938 | -0.0763 | 0.2935 | 9301.7985 | 0.3753 | 237.7708 | 0.011428 | 1.2424 | 0.67756 | 0.83364 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | 0.30058 | 0.30494 | 0.39448 | 13.8727 | 0.19846 | 0.45302 | 0.010784 | 2.1255 | 1.5988 | 2.3976 | 7905.2185 | 2.6712 | 251.0132 | 0.0095462 | 1.0708 | 0.6933 | 0.54449 |  | 12.1363 | 12.7091 | 17.7384 | 0.285 | 0.29845 | 0.41655 | 0.18964 | 0.44683 | 0.1673 | 0.2152 | 9092.7208 | 238.6576 | 0.010828 | 1.1631 | 0.67749 |  |  | 12.2233 | 12.7727 | 18.0262 | 0.28412 | 0.29689 | 0.419 | 0.50043 | 0.18959 | 0.44575 | 0.0010812 | 0.1576 | -0.003 | 0.2184 | 9256.2494 | 0.2504 | 239.1251 | 0.012441 | 1.3543 | 0.67756 | 0.9988 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | 0.3006 | 0.30496 | 0.39444 | 14.3968 | 0.19847 | 0.45304 | 0.010814 | 2.1501 | 1.62 | 2.4311 | 7903.2148 | 2.7014 | 252.6561 | 0.014626 | 1.6429 | 0.6933 | 1.3697 |  | 12.2871 | 12.8674 | 17.9619 | 0.28498 | 0.29843 | 0.41659 | 0.18963 | 0.44681 | 0.1666 | 0.2143 | 9095.2197 | 239.8179 | 0.010791 | 1.1603 | 0.67749 |  |  | 12.4257 | 12.9464 | 18.321 | 0.28439 | 0.2963 | 0.41931 | 0.61395 | 0.19001 | 0.44543 | 0.0014339 | 0.2447 | -0.0677 | 0.2926 | 9281.8844 | 0.4272 | 240.3931 | 0.011641 | 1.268 | 0.67756 | 0.87143 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | 0.30064 | 0.30501 | 0.39435 | 14.2291 | 0.19848 | 0.45307 | 0.010857 | 2.1672 | 1.6391 | 2.4572 | 7899.0185 | 2.7114 | 253.7089 | 0.0093673 | 1.0528 | 0.6933 | 0.51852 |  | 12.439 | 13.0268 | 18.1871 | 0.28495 | 0.29842 | 0.41663 | 0.18962 | 0.4468 | 0.1659 | 0.2133 | 9097.676 | 240.9756 | 0.010762 | 1.1577 | 0.67749 |  |  | 12.4226 | 12.9465 | 18.3112 | 0.2844 | 0.29639 | 0.41921 | 0.61642 | 0.18998 | 0.44549 | 0.0013631 | 0.2398 | -0.0563 | 0.2796 | 9274.6366 | 0.4078 | 240.3938 | 6.672e-06 | 0.0007 | 0.67756 | -0.99897 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | 0.30065 | 0.30495 | 0.3944 | 14.7355 | 0.19851 | 0.45304 | 0.010879 | 2.1984 | 1.6481 | 2.489 | 7901.8548 | 2.7506 | 255.3318 | 0.014425 | 1.6229 | 0.6933 | 1.3408 |  | 12.5919 | 13.1872 | 18.4138 | 0.28493 | 0.2984 | 0.41667 | 0.18961 | 0.44679 | 0.1652 | 0.2124 | 9100.0907 | 242.1306 | 0.010725 | 1.155 | 0.67749 |  |  | 12.6684 | 13.1837 | 18.3197 | 0.2868 | 0.29846 | 0.41474 | 0.026541 | 0.19095 | 0.4471 | 0.0013745 | 0.4423 | 0.2777 | 0.2847 | 8986.0779 | 0.4378 | 242.1052 | 0.015719 | 1.7114 | 0.67756 | 1.5258 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | 0.3007 | 0.30501 | 0.39428 | 13.2754 | 0.19852 | 0.45308 | 0.010932 | 2.2002 | 1.6583 | 2.4975 | 7896.0425 | 2.722 | 255.2703 | -0.00054506 | -0.0615 | 0.6933 | -1.0887 |  | 12.7459 | 13.3488 | 18.6421 | 0.28491 | 0.29839 | 0.41671 | 0.1896 | 0.44677 | 0.1645 | 0.2115 | 9102.4646 | 243.2829 | 0.010693 | 1.1523 | 0.67749 |  |  | 12.8776 | 13.3458 | 19.3046 | 0.28285 | 0.29313 | 0.42402 | 0.022474 | 0.19009 | 0.44325 | 0.0035538 | 0.2674 | -0.5233 | 0.742 | 9621.2703 | 0.9569 | 243.2615 | 0.010605 | 1.1563 | 0.67756 | 0.70657 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | 0.30077 | 0.305 | 0.39422 | 13.2487 | 0.19858 | 0.45309 | 0.010995 | 2.2296 | 1.6718 | 2.5304 | 7893.4438 | 2.7495 | 256.4312 | 0.010333 | 1.1609 | 0.6933 | 0.67444 |  | 12.901 | 13.5115 | 18.8719 | 0.28489 | 0.29837 | 0.41674 | 0.18959 | 0.44676 | 0.1638 | 0.2106 | 9104.7986 | 244.4325 | 0.010657 | 1.1496 | 0.67749 |  |  | 13.0093 | 13.5435 | 19.318 | 0.28361 | 0.29525 | 0.42114 | 0.23684 | 0.18984 | 0.44467 | 0.002104 | 0.2166 | -0.2296 | 0.4434 | 9408.3247 | 0.5649 | 244.657 | 0.012791 | 1.3955 | 0.67756 | 1.0596 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | 0.30075 | 0.30503 | 0.39422 | 13.1199 | 0.19856 | 0.4531 | 0.010997 | 2.2396 | 1.6863 | 2.548 | 7893.0202 | 2.752 | 257.5013 | 0.0095199 | 1.0701 | 0.6933 | 0.54348 |  | 13.0571 | 13.6754 | 19.1034 | 0.28487 | 0.29836 | 0.41678 | 0.18958 | 0.44675 | 0.163 | 0.2096 | 9107.0936 | 245.5795 | 0.01063 | 1.147 | 0.67749 |  |  | 13.0712 | 13.6492 | 19.5246 | 0.28265 | 0.29515 | 0.4222 | 0.19158 | 0.18918 | 0.44447 | 0.0023185 | 0.0774 | -0.2742 | 0.4914 | 9477.5443 | 0.4844 | 245.3973 | 0.0067778 | 0.7403 | 0.67756 | 0.0926 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | 0.30089 | 0.30514 | 0.39397 | 13.0395 | 0.19861 | 0.45319 | 0.011104 | 2.2676 | 1.7187 | 2.5908 | 7881.2613 | 2.7747 | 258.6089 | 0.0098527 | 1.1076 | 0.6933 | 0.59757 |  | 13.2143 | 13.8403 | 19.3364 | 0.28485 | 0.29834 | 0.41681 | 0.18957 | 0.44674 | 0.1623 | 0.2087 | 9109.3505 | 246.7238 | 0.010594 | 1.1443 | 0.67749 |  |  | 13.19 | 13.8325 | 19.9259 | 0.28095 | 0.29463 | 0.42442 | 0.056357 | 0.18812 | 0.44389 | 0.0031892 | -0.1467 | -0.399 | 0.6818 | 9629.9914 | 0.5743 | 246.6695 | 0.011658 | 1.2722 | 0.67756 | 0.87763 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | 0.30092 | 0.30514 | 0.39395 | 12.9334 | 0.19863 | 0.45319 | 0.011139 | 2.2891 | 1.7308 | 2.6164 | 7880.2738 | 2.7915 | 259.6911 | 0.0096275 | 1.0822 | 0.6933 | 0.56093 |  | 13.3726 | 14.0064 | 19.571 | 0.28483 | 0.29833 | 0.41685 | 0.18956 | 0.44673 | 0.1616 | 0.2078 | 9111.57 | 247.8654 | 0.010564 | 1.1416 | 0.67749 |  |  | 13.4714 | 14.0448 | 20.1124 | 0.28284 | 0.29488 | 0.42228 | 0.27416 | 0.18942 | 0.44433 | 0.0023996 | 0.1312 | -0.309 | 0.5177 | 9485.6928 | 0.5591 | 248.1277 | 0.013342 | 1.4582 | 0.67756 | 1.1521 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | 0.30106 | 0.30521 | 0.39373 | 12.7194 | 0.19871 | 0.45325 | 0.011252 | 2.3207 | 1.7573 | 2.6586 | 7870.0588 | 2.8167 | 260.6758 | 0.0087536 | 0.9847 | 0.6933 | 0.4203 |  | 13.5319 | 14.1736 | 19.8072 | 0.28481 | 0.29831 | 0.41688 | 0.18955 | 0.44671 | 0.1609 | 0.2069 | 9113.7528 | 249.0044 | 0.010532 | 1.139 | 0.67749 |  |  | 13.5183 | 14.2027 | 20.1284 | 0.28252 | 0.29682 | 0.42066 | 0.20531 | 0.18845 | 0.44547 | 0.0016655 | -0.0792 | -0.0638 | 0.3618 | 9360.7033 | 0.3393 | 249.2014 | 0.0098154 | 1.0737 | 0.67756 | 0.58466 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | 0.30108 | 0.30537 | 0.39355 | 13.1698 | 0.19866 | 0.45335 | 0.011283 | 2.3323 | 1.7977 | 2.6929 | 7861.3035 | 2.8279 | 262.239 | 0.013897 | 1.5632 | 0.6933 | 1.2547 |  | 13.6923 | 14.3419 | 20.045 | 0.28479 | 0.2983 | 0.41692 | 0.18954 | 0.4467 | 0.1602 | 0.206 | 9115.8999 | 250.1407 | 0.010503 | 1.1363 | 0.67749 |  |  | 13.6737 | 14.3642 | 20.3436 | 0.28262 | 0.29689 | 0.42048 | 0.15549 | 0.18849 | 0.44553 | 0.0015734 | -0.0691 | -0.0509 | 0.3444 | 9348.601 | 0.3224 | 250.2904 | 0.0099505 | 1.089 | 0.67756 | 0.60724 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | 0.30118 | 0.30538 | 0.39344 | 13.0311 | 0.19873 | 0.45337 | 0.011366 | 2.3648 | 1.8142 | 2.7299 | 7856.3521 | 2.856 | 263.2842 | 0.009282 | 1.0452 | 0.6933 | 0.50756 |  | 13.8538 | 14.5114 | 20.2844 | 0.28477 | 0.29828 | 0.41695 | 0.18953 | 0.44669 | 0.1595 | 0.2051 | 9118.0119 | 251.2744 | 0.010472 | 1.1337 | 0.67749 |  |  | 13.8383 | 14.5254 | 20.6482 | 0.28235 | 0.29636 | 0.42129 | 0.096476 | 0.18849 | 0.44516 | 0.001848 | -0.0701 | -0.1316 | 0.4076 | 9405.4046 | 0.3496 | 251.3678 | 0.0098436 | 1.0774 | 0.67756 | 0.59012 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | 0.30125 | 0.30536 | 0.3934 | 13.4567 | 0.19878 | 0.45337 | 0.011421 | 2.4008 | 1.8306 | 2.7698 | 7854.7532 | 2.8971 | 264.822 | 0.013649 | 1.5378 | 0.6933 | 1.2181 |  | 14.0163 | 14.6819 | 20.5254 | 0.28475 | 0.29827 | 0.41698 | 0.18952 | 0.44668 | 0.1588 | 0.2042 | 9120.0896 | 252.4055 | 0.010442 | 1.1311 | 0.67749 |  |  | 13.909 | 14.6539 | 20.8581 | 0.28144 | 0.29651 | 0.42205 | 0.19071 | 0.18777 | 0.44512 | 0.0023444 | -0.2297 | -0.1424 | 0.5206 | 9452.3223 | 0.5322 | 252.2202 | 0.0077868 | 0.8524 | 0.67756 | 0.25805 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | 0.30134 | 0.30547 | 0.39319 | 13.3638 | 0.19881 | 0.45345 | 0.011502 | 2.4234 | 1.8621 | 2.8077 | 7845.0231 | 2.9131 | 265.9012 | 0.0095775 | 1.0792 | 0.6933 | 0.5566 |  | 14.18 | 14.8536 | 20.768 | 0.28473 | 0.29826 | 0.41701 | 0.18952 | 0.44667 | 0.1581 | 0.2033 | 9122.1337 | 253.5339 | 0.010413 | 1.1284 | 0.67749 |  |  | 14.1782 | 14.8638 | 21.1766 | 0.28233 | 0.29598 | 0.42169 | 0.06867 | 0.18862 | 0.44493 | 0.0019556 | -0.0415 | -0.1866 | 0.438 | 9435.2354 | 0.3621 | 253.6002 | 0.012604 | 1.38 | 0.67756 | 1.0367 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | 0.30134 | 0.30541 | 0.39325 | 13.6918 | 0.19883 | 0.45341 | 0.011514 | 2.4504 | 1.871 | 2.8359 | 7847.661 | 2.9431 | 267.3504 | 0.012846 | 1.4492 | 0.6933 | 1.0903 |  | 14.3447 | 15.0265 | 21.0121 | 0.28471 | 0.29824 | 0.41704 | 0.18951 | 0.44666 | 0.1574 | 0.2024 | 9124.1447 | 254.6597 | 0.010379 | 1.1258 | 0.67749 |  |  | 14.3653 | 15.036 | 21.3824 | 0.28287 | 0.29608 | 0.42105 | 0.063222 | 0.18898 | 0.44507 | 0.0016741 | 0.0395 | -0.1564 | 0.3776 | 9393.3396 | 0.3265 | 254.7213 | 0.010231 | 1.1211 | 0.67756 | 0.65462 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | 0.30136 | 0.30549 | 0.39315 | 13.6095 | 0.19882 | 0.45346 | 0.011542 | 2.463 | 1.8951 | 2.8614 | 7843.0882 | 2.9486 | 268.4337 | 0.0096004 | 1.0833 | 0.6933 | 0.56252 |  | 14.5105 | 15.2004 | 21.2579 | 0.28469 | 0.29823 | 0.41708 | 0.1895 | 0.44665 | 0.1567 | 0.2015 | 9126.1236 | 255.7828 | 0.010355 | 1.1231 | 0.67749 |  |  | 14.5511 | 15.2512 | 21.6982 | 0.28254 | 0.29614 | 0.42132 | 0.3342 | 0.18872 | 0.44505 | 0.0017728 | -0.0201 | -0.1608 | 0.4031 | 9409.919 | 0.3322 | 256.1088 | 0.012653 | 1.3875 | 0.67756 | 1.0478 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | 0.30153 | 0.3056 | 0.39288 | 14.0724 | 0.19889 | 0.45355 | 0.01167 | 2.5056 | 1.9352 | 2.9206 | 7830.425 | 2.9956 | 269.9971 | 0.013849 | 1.5634 | 0.6933 | 1.255 |  | 14.6773 | 15.3755 | 21.5053 | 0.28467 | 0.29822 | 0.41711 | 0.18949 | 0.44664 | 0.156 | 0.2006 | 9128.0709 | 256.9034 | 0.010325 | 1.1206 | 0.67749 |  |  | 14.6218 | 15.3722 | 21.9141 | 0.28169 | 0.29614 | 0.42217 | 0.021463 | 0.18809 | 0.44493 | 0.0022054 | -0.1638 | -0.1899 | 0.5047 | 9464.3061 | 0.4476 | 256.8824 | 0.007052 | 0.7736 | 0.67756 | 0.14175 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | 0.30147 | 0.30551 | 0.39302 | 13.8678 | 0.19889 | 0.45349 | 0.011642 | 2.5186 | 1.9324 | 2.9304 | 7836.9445 | 3.0017 | 270.968 | 0.0085932 | 0.9709 | 0.6933 | 0.40039 |  | 14.8453 | 15.5518 | 21.7542 | 0.28466 | 0.29821 | 0.41714 | 0.18948 | 0.44663 | 0.1553 | 0.1997 | 9129.9872 | 258.0213 | 0.010294 | 1.1179 | 0.67749 |  |  | 14.9456 | 15.6528 | 22.2443 | 0.28283 | 0.29621 | 0.42095 | 0.64944 | 0.1889 | 0.44514 | 0.0015917 | 0.0216 | -0.1425 | 0.3674 | 9385.7334 | 0.3098 | 258.6582 | 0.016181 | 1.7758 | 0.67756 | 1.6209 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | 0.30118 | 0.30493 | 0.39389 | 13.8291 | 0.1989 | 0.4531 | 0.011445 | 2.5402 | 1.8479 | 2.9001 | 7878.826 | 3.0289 | 272.0815 | 0.0098584 | 1.1135 | 0.6933 | 0.60608 |  | 15.0143 | 15.7291 | 22.0048 | 0.28464 | 0.29819 | 0.41717 | 0.18948 | 0.44662 | 0.1546 | 0.1988 | 9131.8732 | 259.1367 | 0.010269 | 1.1154 | 0.67749 |  |  | 14.9456 | 15.6524 | 22.2413 | 0.28285 | 0.29623 | 0.42092 | 0.48763 | 0.18891 | 0.44515 | 0.0015667 | 0.0238 | -0.1402 | 0.3634 | 9383.6673 | 0.3048 | 258.6556 | -2.2911e-05 | -0.0026 | 0.67756 | -1.0038 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | 0.30116 | 0.3049 | 0.39394 | 12.5531 | 0.1989 | 0.45308 | 0.011443 | 2.5391 | 1.843 | 2.8975 | 7881.1376 | 3.0016 | 272.0821 | 1.0039e-05 | 0.0006 | 0.6933 | -0.99913 |  | 15.1844 | 15.9076 | 22.257 | 0.28462 | 0.29818 | 0.4172 | 0.18947 | 0.44661 | 0.1539 | 0.1979 | 9133.7294 | 260.2494 | 0.010242 | 1.1127 | 0.67749 |  |  | 15.1476 | 15.8354 | 22.4594 | 0.28344 | 0.29631 | 0.42025 | 0.45387 | 0.18931 | 0.44529 | 0.0013243 | 0.1172 | -0.1094 | 0.3095 | 9340.6501 | 0.3085 | 259.8001 | 0.010446 | 1.1445 | 0.67756 | 0.68915 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | 0.30125 | 0.30498 | 0.39377 | 12.5012 | 0.19894 | 0.45315 | 0.011518 | 2.5645 | 1.8705 | 2.9351 | 7873.0672 | 3.0211 | 273.176 | 0.009703 | 1.0939 | 0.6933 | 0.57781 |  | 15.3556 | 16.0873 | 22.5108 | 0.28461 | 0.29817 | 0.41722 | 0.18946 | 0.4466 | 0.1532 | 0.197 | 9135.5566 | 261.3595 | 0.010214 | 1.1101 | 0.67749 |  |  | 15.3503 | 16.064 | 22.815 | 0.28306 | 0.29622 | 0.42071 | 0.14483 | 0.18907 | 0.44518 | 0.0014658 | 0.0611 | -0.1357 | 0.3452 | 9370.5048 | 0.3017 | 261.2163 | 0.012911 | 1.4162 | 0.67756 | 1.0902 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | 0.30095 | 0.30448 | 0.39456 | 12.4908 | 0.19892 | 0.45281 | 0.011325 | 2.577 | 1.7974 | 2.9055 | 7911.0934 | 3.0393 | 274.3031 | 0.010001 | 1.1271 | 0.6933 | 0.62569 |  | 15.5279 | 16.268 | 22.7661 | 0.28459 | 0.29816 | 0.41725 | 0.18945 | 0.44659 | 0.1525 | 0.1961 | 9137.3553 | 262.4671 | 0.010182 | 1.1076 | 0.67749 |  |  | 15.4219 | 16.1888 | 23.0376 | 0.2822 | 0.29624 | 0.42156 | 0.48685 | 0.18844 | 0.44506 | 0.0018319 | -0.0884 | -0.1646 | 0.4338 | 9424.147 | 0.3601 | 261.983 | 0.0069871 | 0.7667 | 0.67756 | 0.13156 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | 0.30098 | 0.30448 | 0.39454 | 12.3836 | 0.19894 | 0.45281 | 0.011356 | 2.5984 | 1.8092 | 2.9309 | 7909.9297 | 3.0552 | 275.3404 | 0.0092063 | 1.0373 | 0.6933 | 0.49617 |  | 15.7012 | 16.45 | 23.0231 | 0.28457 | 0.29815 | 0.41728 | 0.18944 | 0.44658 | 0.1519 | 0.1953 | 9139.126 | 263.572 | 0.01016 | 1.1049 | 0.67749 |  |  | 15.6675 | 16.4454 | 23.3742 | 0.28236 | 0.29638 | 0.42125 | 0.027964 | 0.1885 | 0.44518 | 0.0016914 | -0.0745 | -0.1393 | 0.4039 | 9402.9938 | 0.3331 | 263.5446 | 0.014233 | 1.5616 | 0.67756 | 1.3047 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | 0.30138 | 0.30509 | 0.39353 | 12.8437 | 0.19899 | 0.45323 | 0.01164 | 2.6348 | 1.9333 | 3.0318 | 7862.0568 | 3.083 | 276.8895 | 0.013742 | 1.5491 | 0.6933 | 1.2344 |  | 15.8757 | 16.633 | 23.2817 | 0.28456 | 0.29813 | 0.41731 | 0.18944 | 0.44657 | 0.1512 | 0.1944 | 9140.8693 | 264.6744 | 0.010132 | 1.1024 | 0.67749 |  |  | 15.8519 | 16.6234 | 23.6494 | 0.28244 | 0.29619 | 0.42137 | 0.057717 | 0.18863 | 0.44507 | 0.0017045 | -0.0436 | -0.1662 | 0.4098 | 9412.7121 | 0.3279 | 264.6166 | 0.0097655 | 1.072 | 0.67756 | 0.58215 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | 0.30146 | 0.30514 | 0.3934 | 12.7298 | 0.19903 | 0.45327 | 0.011711 | 2.6615 | 1.9564 | 3.0681 | 7855.5779 | 3.1032 | 277.9154 | 0.0090948 | 1.0259 | 0.6933 | 0.47973 |  | 16.0512 | 16.8172 | 23.542 | 0.28454 | 0.29812 | 0.41733 | 0.18943 | 0.44656 | 0.1505 | 0.1935 | 9142.5858 | 265.7743 | 0.010108 | 1.0999 | 0.67749 |  |  | 16.0181 | 16.7952 | 23.8619 | 0.28263 | 0.29634 | 0.42103 | 0.13082 | 0.18871 | 0.44519 | 0.0015471 | -0.0245 | -0.1377 | 0.3746 | 9389.1672 | 0.2989 | 265.6432 | 0.0093478 | 1.0266 | 0.67756 | 0.51515 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | 0.30176 | 0.30559 | 0.39266 | 13.0304 | 0.19906 | 0.45358 | 0.011927 | 2.6924 | 2.053 | 3.1504 | 7820.6679 | 3.1278 | 279.316 | 0.012414 | 1.4006 | 0.6933 | 1.0202 |  | 16.2279 | 17.0025 | 23.8038 | 0.28453 | 0.29811 | 0.41736 | 0.18943 | 0.44655 | 0.1498 | 0.1926 | 9144.2759 | 266.8715 | 0.010079 | 1.0972 | 0.67749 |  |  | 16.1929 | 16.9778 | 24.0971 | 0.28276 | 0.29646 | 0.42078 | 0.14527 | 0.18876 | 0.44529 | 0.0014316 | -0.0135 | -0.1157 | 0.3489 | 9372.0116 | 0.2777 | 266.7258 | 0.0098554 | 1.0826 | 0.67756 | 0.5978 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | 0.30162 | 0.30522 | 0.39316 | 14.2277 | 0.1991 | 0.45334 | 0.011836 | 2.7382 | 2.0171 | 3.1678 | 7844.622 | 3.1978 | 281.5293 | 0.01959 | 2.2133 | 0.6933 | 2.1924 |  | 16.4056 | 17.189 | 24.0673 | 0.28451 | 0.2981 | 0.41739 | 0.18942 | 0.44654 | 0.1491 | 0.1918 | 9145.9402 | 267.9662 | 0.010056 | 1.0947 | 0.67749 |  |  | 16.3604 | 17.1514 | 24.3138 | 0.28293 | 0.29661 | 0.42047 | 0.21874 | 0.18882 | 0.4454 | 0.0012888 | 0.0037 | -0.089 | 0.3162 | 9350.7626 | 0.2513 | 267.7463 | 0.0092931 | 1.0205 | 0.67756 | 0.50614 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | 0.30157 | 0.30516 | 0.39327 | 12.9282 | 0.1991 | 0.4533 | 0.011815 | 2.7351 | 2.0044 | 3.159 | 7849.8861 | 3.1674 | 281.4693 | -0.00053175 | -0.06 | 0.6933 | -1.0865 |  | 16.5844 | 17.3767 | 24.3323 | 0.2845 | 0.29809 | 0.41741 | 0.18941 | 0.44653 | 0.1485 | 0.1909 | 9147.5793 | 269.0584 | 0.010026 | 1.0922 | 0.67749 |  |  | 16.5378 | 17.3328 | 24.5783 | 0.28294 | 0.29655 | 0.42051 | 0.25264 | 0.18886 | 0.44536 | 0.0012928 | 0.0126 | -0.0979 | 0.3192 | 9354.0715 | 0.2538 | 268.8039 | 0.0096326 | 1.0576 | 0.67756 | 0.5609 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | 0.30159 | 0.30511 | 0.39329 | 12.8258 | 0.19913 | 0.45328 | 0.011841 | 2.7609 | 2.01 | 3.1844 | 7851.0164 | 3.1883 | 282.4933 | 0.0090796 | 1.024 | 0.6933 | 0.47698 |  | 16.7643 | 17.5654 | 24.599 | 0.28448 | 0.29808 | 0.41744 | 0.1894 | 0.44652 | 0.1478 | 0.1901 | 9149.1935 | 270.148 | 0.010005 | 1.0896 | 0.67749 |  |  | 16.7991 | 17.6027 | 24.9502 | 0.28304 | 0.29658 | 0.42038 | 0.21235 | 0.18892 | 0.4454 | 0.0012255 | 0.0272 | -0.09 | 0.3049 | 9345.3967 | 0.2432 | 270.3618 | 0.014181 | 1.5579 | 0.67756 | 1.2993 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | 0.30131 | 0.30465 | 0.39403 | 12.8514 | 0.19911 | 0.45296 | 0.011657 | 2.7728 | 1.939 | 3.1553 | 7886.3261 | 3.2056 | 283.6327 | 0.010101 | 1.1394 | 0.6933 | 0.64343 |  | 16.9453 | 17.7553 | 24.8673 | 0.28447 | 0.29807 | 0.41746 | 0.1894 | 0.44652 | 0.1471 | 0.1892 | 9150.7834 | 271.235 | 0.0099796 | 1.087 | 0.67749 |  |  | 16.9715 | 17.7827 | 25.2006 | 0.28307 | 0.2966 | 0.42033 | 0.15432 | 0.18893 | 0.44542 | 0.0011942 | 0.0308 | -0.0862 | 0.299 | 9341.9804 | 0.238 | 271.3909 | 0.0093594 | 1.0291 | 0.67756 | 0.51884 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | 0.30139 | 0.3047 | 0.39392 | 12.7937 | 0.19915 | 0.453 | 0.011717 | 2.7996 | 1.9603 | 3.1904 | 7880.9624 | 3.2264 | 284.6929 | 0.0093986 | 1.0602 | 0.6933 | 0.5292 |  | 17.1274 | 17.9464 | 25.1373 | 0.28446 | 0.29806 | 0.41749 | 0.18939 | 0.44651 | 0.1465 | 0.1883 | 9152.3494 | 272.3196 | 0.0099567 | 1.0846 | 0.67749 |  |  | 17.2332 | 18.0577 | 25.5713 | 0.28315 | 0.2967 | 0.42015 | 0.62018 | 0.18895 | 0.44549 | 0.0011105 | 0.0365 | -0.0693 | 0.2801 | 9329.9705 | 0.2273 | 272.9468 | 0.014149 | 1.5559 | 0.67756 | 1.2963 |  |  |  |  | 0.27818 | 0.28818 | 0.29214 | 0.30214 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | 0.30145 | 0.30465 | 0.39389 | 13.3373 | 0.19921 | 0.45298 | 0.011773 | 2.8427 | 1.9739 | 3.2349 | 7880.1657 | 3.2767 | 286.3053 | 0.014289 | 1.6124 | 0.6933 | 1.3257 |  | 17.3105 | 18.1386 | 25.4088 | 0.28444 | 0.29805 | 0.41751 | 0.18938 | 0.4465 | 0.1458 | 0.1875 | 9153.8921 | 273.4016 | 0.0099285 | 1.082 | 0.67749 |  |  | 17.2331 | 18.0578 | 25.576 | 0.28313 | 0.29668 | 0.4202 | 0.44546 | 0.18894 | 0.44547 | 0.0011191 | 0.0342 | -0.0734 | 0.2837 | 9332.9588 | 0.227 | 272.9476 | 5.1181e-06 | 0.0008 | 0.67756 | -0.99882 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | 0.30152 | 0.30471 | 0.39377 | 14.9651 | 0.19924 | 0.45303 | 0.011828 | 2.8912 | 2.0151 | 3.2991 | 7874.316 | 3.3508 | 288.9093 | 0.023034 | 2.604 | 0.6933 | 2.7559 |  | 17.4948 | 18.332 | 25.682 | 0.28443 | 0.29804 | 0.41753 | 0.18938 | 0.44649 | 0.1452 | 0.1867 | 9155.4117 | 274.4811 | 0.0099071 | 1.0795 | 0.67749 |  |  | 17.4069 | 18.2359 | 25.8267 | 0.28318 | 0.29667 | 0.42015 | 0.52422 | 0.18899 | 0.44547 | 0.0010927 | 0.0451 | -0.0736 | 0.2788 | 9330.545 | 0.2266 | 273.9455 | 0.0090916 | 0.9979 | 0.67756 | 0.47279 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | 0.3016 | 0.30481 | 0.3936 | 14.9937 | 0.19925 | 0.45309 | 0.011889 | 2.9146 | 2.0466 | 3.337 | 7866.1718 | 3.3683 | 290.0448 | 0.01003 | 1.1355 | 0.6933 | 0.63781 |  | 17.6802 | 18.5265 | 25.9568 | 0.28441 | 0.29803 | 0.41756 | 0.18937 | 0.44648 | 0.1445 | 0.1858 | 9156.9089 | 275.5581 | 0.0098822 | 1.077 | 0.67749 |  |  | 17.6662 | 18.4539 | 26.199 | 0.28348 | 0.29612 | 0.4204 | 0.39187 | 0.18941 | 0.44518 | 0.0013016 | 0.1547 | -0.1481 | 0.334 | 9351.8884 | 0.3626 | 275.157 | 0.011034 | 1.2115 | 0.67756 | 0.78804 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | 0.30157 | 0.30467 | 0.39376 | 14.9272 | 0.19929 | 0.45301 | 0.01188 | 2.9405 | 2.0353 | 3.3533 | 7874.0033 | 3.3917 | 291.0908 | 0.0092421 | 1.046 | 0.6933 | 0.50872 |  | 17.8667 | 18.7222 | 26.2333 | 0.2844 | 0.29802 | 0.41758 | 0.18937 | 0.44648 | 0.1439 | 0.185 | 9158.384 | 276.6325 | 0.0098621 | 1.0744 | 0.67749 |  |  | 17.8518 | 18.6471 | 26.4749 | 0.28348 | 0.29611 | 0.42041 | 0.40113 | 0.18942 | 0.44518 | 0.0013005 | 0.1568 | -0.1507 | 0.3359 | 9352.6579 | 0.3661 | 276.2213 | 0.0096936 | 1.0643 | 0.67756 | 0.57079 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | 0.30166 | 0.30479 | 0.39356 | 14.8697 | 0.19931 | 0.45309 | 0.011949 | 2.9628 | 2.07 | 3.3922 | 7864.3129 | 3.4057 | 292.1419 | 0.0092876 | 1.0511 | 0.6933 | 0.51607 |  | 18.0543 | 18.919 | 26.5113 | 0.28439 | 0.29801 | 0.4176 | 0.18936 | 0.44647 | 0.1432 | 0.1841 | 9159.8374 | 277.7045 | 0.0098334 | 1.072 | 0.67749 |  |  | 18.1035 | 18.8599 | 26.8597 | 0.28365 | 0.2955 | 0.42085 | 0.31238 | 0.18977 | 0.44483 | 0.0016884 | 0.2504 | -0.2414 | 0.4389 | 9386.8336 | 0.5591 | 277.3831 | 0.010585 | 1.1618 | 0.67756 | 0.71469 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | 0.30183 | 0.30499 | 0.39318 | 14.8517 | 0.19935 | 0.45324 | 0.012081 | 2.9947 | 2.1234 | 3.4494 | 7846.4748 | 3.4283 | 293.2263 | 0.0095881 | 1.0844 | 0.6933 | 0.5641 |  | 18.2429 | 19.117 | 26.791 | 0.28437 | 0.298 | 0.41762 | 0.18935 | 0.44646 | 0.1426 | 0.1833 | 9161.2696 | 278.774 | 0.0098129 | 1.0695 | 0.67749 |  |  | 18.2931 | 19.0596 | 27.1282 | 0.2837 | 0.29559 | 0.42072 | 0.30026 | 0.18978 | 0.44489 | 0.001628 | 0.2525 | -0.2279 | 0.4256 | 9377.7165 | 0.5464 | 278.4648 | 0.0098484 | 1.0817 | 0.67756 | 0.59647 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | 0.30177 | 0.30493 | 0.3933 | 13.6471 | 0.19933 | 0.4532 | 0.012044 | 2.9867 | 2.1113 | 3.437 | 7852.097 | 3.3928 | 293.2075 | -0.00016649 | -0.0188 | 0.6933 | -1.0271 |  | 18.4327 | 19.3162 | 27.0724 | 0.28436 | 0.29799 | 0.41765 | 0.18935 | 0.44645 | 0.1419 | 0.1825 | 9162.6809 | 279.841 | 0.0097926 | 1.067 | 0.67749 |  |  | 18.4988 | 19.3142 | 27.3925 | 0.2837 | 0.29621 | 0.42009 | 0.010354 | 0.18954 | 0.44527 | 0.0012014 | 0.1928 | -0.1297 | 0.3163 | 9331.7283 | 0.3766 | 279.8307 | 0.012436 | 1.3659 | 0.67756 | 1.0159 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | 0.30185 | 0.30501 | 0.39314 | 13.5839 | 0.19936 | 0.45325 | 0.012111 | 3.0124 | 2.1395 | 3.4752 | 7844.6243 | 3.4111 | 294.242 | 0.0091675 | 1.0345 | 0.6933 | 0.49213 |  | 18.6236 | 19.5165 | 27.3553 | 0.28435 | 0.29798 | 0.41767 | 0.18934 | 0.44645 | 0.1413 | 0.1817 | 9164.0717 | 280.9056 | 0.0097646 | 1.0646 | 0.67749 |  |  | 18.6969 | 19.5162 | 27.6795 | 0.28375 | 0.29618 | 0.42007 | 0.0015372 | 0.18959 | 0.44526 | 0.0012102 | 0.2057 | -0.1324 | 0.3206 | 9330.4149 | 0.3927 | 280.9042 | 0.0097729 | 1.0735 | 0.67756 | 0.58437 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | 0.30157 | 0.30448 | 0.39396 | 13.6135 | 0.19936 | 0.4529 | 0.011926 | 3.032 | 2.05 | 3.4429 | 7883.7636 | 3.4395 | 295.3602 | 0.0099127 | 1.1182 | 0.6933 | 0.61286 |  | 18.8156 | 19.7179 | 27.64 | 0.28434 | 0.29797 | 0.41769 | 0.18934 | 0.44644 | 0.1406 | 0.1808 | 9165.4425 | 281.9676 | 0.0097492 | 1.062 | 0.67749 |  |  | 18.9008 | 19.7747 | 27.9393 | 0.28373 | 0.29685 | 0.41942 | 0.28806 | 0.18932 | 0.44567 | 0.0007716 | 0.1365 | -0.025 | 0.2059 | 9282.496 | 0.2111 | 282.2653 | 0.01239 | 1.3611 | 0.67756 | 1.0088 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | 0.30159 | 0.30451 | 0.3939 | 13.5623 | 0.19937 | 0.45292 | 0.011951 | 3.0503 | 2.0684 | 3.4693 | 7880.9501 | 3.4511 | 296.4007 | 0.009227 | 1.0405 | 0.6933 | 0.50078 |  | 19.0087 | 19.9206 | 27.9262 | 0.28433 | 0.29797 | 0.41771 | 0.18933 | 0.44643 | 0.14 | 0.18 | 9166.7936 | 283.0272 | 0.0097218 | 1.0596 | 0.67749 |  |  | 19.0842 | 19.9721 | 28.1704 | 0.28388 | 0.29709 | 0.41904 | 0.25853 | 0.18934 | 0.44583 | 0.00060059 | 0.142 | 0.019 | 0.1611 | 9256.597 | 0.1699 | 283.2953 | 0.0093742 | 1.03 | 0.67756 | 0.52017 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | 0.30124 | 0.30387 | 0.3949 | 13.4514 | 0.19937 | 0.45249 | 0.011728 | 3.0657 | 1.9536 | 3.4222 | 7929.2217 | 3.4785 | 297.3812 | 0.0086986 | 0.9805 | 0.6933 | 0.41424 |  | 19.2029 | 20.1243 | 28.2141 | 0.28431 | 0.29796 | 0.41773 | 0.18933 | 0.44642 | 0.1394 | 0.1792 | 9168.1253 | 284.0844 | 0.0097015 | 1.0572 | 0.67749 |  |  | 19.3554 | 20.2064 | 28.5685 | 0.28409 | 0.29658 | 0.41932 | 0.40796 | 0.18969 | 0.44556 | 0.00093789 | 0.2372 | -0.0549 | 0.2537 | 9279.4943 | 0.3525 | 284.5075 | 0.011032 | 1.2122 | 0.67756 | 0.78907 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | 0.30131 | 0.30394 | 0.39475 | 13.3954 | 0.19939 | 0.45254 | 0.011782 | 3.0887 | 1.9802 | 3.4566 | 7922.3706 | 3.4934 | 298.4114 | 0.0091417 | 1.0302 | 0.6933 | 0.48593 |  | 19.3982 | 20.3293 | 28.5036 | 0.2843 | 0.29795 | 0.41775 | 0.18932 | 0.44642 | 0.1388 | 0.1784 | 9169.438 | 285.1391 | 0.009679 | 1.0547 | 0.67749 |  |  | 19.3605 | 20.2083 | 28.5779 | 0.2841 | 0.29654 | 0.41936 | 0.5952 | 0.18971 | 0.44553 | 0.00096604 | 0.2427 | -0.0617 | 0.2617 | 9282.2648 | 0.368 | 284.5176 | 8.9149e-05 | 0.0101 | 0.67756 | -0.98509 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | 0.30171 | 0.30456 | 0.39373 | 13.8751 | 0.19944 | 0.45297 | 0.012059 | 3.1286 | 2.1218 | 3.5669 | 7873.0848 | 3.5199 | 299.9441 | 0.013596 | 1.5327 | 0.6933 | 1.2107 |  | 19.5946 | 20.5354 | 28.7948 | 0.28429 | 0.29794 | 0.41777 | 0.18932 | 0.44641 | 0.1381 | 0.1776 | 9170.732 | 286.1914 | 0.0096592 | 1.0523 | 0.67749 |  |  | 19.5456 | 20.4076 | 28.8387 | 0.28413 | 0.29666 | 0.41922 | 0.62234 | 0.18968 | 0.44561 | 0.0008837 | 0.2376 | -0.0419 | 0.241 | 9272.267 | 0.3424 | 285.5397 | 0.0093261 | 1.0221 | 0.67756 | 0.50851 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | 0.30179 | 0.30461 | 0.3936 | 13.8232 | 0.19947 | 0.45301 | 0.012119 | 3.1565 | 2.1452 | 3.604 | 7867.2551 | 3.5408 | 300.9733 | 0.0091335 | 1.0292 | 0.6933 | 0.48449 |  | 19.7922 | 20.7427 | 29.0876 | 0.28428 | 0.29793 | 0.41779 | 0.18931 | 0.4464 | 0.1375 | 0.1768 | 9172.0078 | 287.2412 | 0.0096371 | 1.0498 | 0.67749 |  |  | 19.835 | 20.6584 | 29.2619 | 0.28435 | 0.29616 | 0.41949 | 0.40641 | 0.19004 | 0.44533 | 0.0012936 | 0.3366 | -0.1168 | 0.3547 | 9294.6813 | 0.5374 | 286.8155 | 0.011635 | 1.2758 | 0.67756 | 0.88294 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | 0.30217 | 0.30509 | 0.39274 | 14.2732 | 0.19956 | 0.45335 | 0.012385 | 3.2066 | 2.2641 | 3.7126 | 7826.5434 | 3.5832 | 302.4736 | 0.013312 | 1.5003 | 0.6933 | 1.164 |  | 19.9908 | 20.9511 | 29.3821 | 0.28427 | 0.29792 | 0.41781 | 0.18931 | 0.4464 | 0.1369 | 0.176 | 9173.2655 | 288.2886 | 0.0096177 | 1.0474 | 0.67749 |  |  | 20.0879 | 20.8835 | 29.27 | 0.28598 | 0.29731 | 0.41671 | 0.32266 | 0.19079 | 0.44628 | 0.0014901 | 0.5466 | 0.1435 | 0.411 | 9112.9364 | 0.6385 | 287.9496 | 0.010347 | 1.1341 | 0.67756 | 0.67381 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | 0.30217 | 0.30512 | 0.39271 | 14.2491 | 0.19955 | 0.45337 | 0.012395 | 3.2212 | 2.282 | 3.7357 | 7824.9708 | 3.5917 | 303.5246 | 0.0093233 | 1.051 | 0.6933 | 0.51593 |  | 20.1905 | 21.1607 | 29.6782 | 0.28426 | 0.29791 | 0.41783 | 0.1893 | 0.44639 | 0.1363 | 0.1752 | 9174.5057 | 289.3336 | 0.0095953 | 1.045 | 0.67749 |  |  | 20.3222 | 21.1004 | 30.3431 | 0.28317 | 0.29402 | 0.42281 | 0.28496 | 0.18999 | 0.44385 | 0.0026353 | 0.3275 | -0.5309 | 0.7315 | 9530.5344 | 0.9091 | 289.0337 | 0.0098876 | 1.0841 | 0.67756 | 0.60001 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | 0.30221 | 0.30514 | 0.39265 | 14.2494 | 0.19956 | 0.45338 | 0.012428 | 3.2448 | 2.3001 | 3.7663 | 7822.329 | 3.6098 | 304.596 | 0.0095099 | 1.0714 | 0.6933 | 0.54535 |  | 20.3914 | 21.3715 | 29.976 | 0.28424 | 0.29791 | 0.41785 | 0.18929 | 0.44638 | 0.1357 | 0.1744 | 9175.7285 | 290.3762 | 0.0095763 | 1.0426 | 0.67749 |  |  | 20.4032 | 21.3682 | 30.3636 | 0.28285 | 0.29623 | 0.42093 | 0.015441 | 0.18891 | 0.44515 | 0.0012897 | 0.0284 | -0.1697 | 0.3605 | 9383.9756 | 0.2854 | 290.36 | 0.012096 | 1.3263 | 0.67756 | 0.95747 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | 0.30224 | 0.30518 | 0.39258 | 14.1896 | 0.19958 | 0.45341 | 0.012462 | 3.2662 | 2.3197 | 3.796 | 7819.1002 | 3.6242 | 305.6078 | 0.008982 | 1.0118 | 0.6933 | 0.45939 |  | 20.5934 | 21.5834 | 30.2754 | 0.28423 | 0.2979 | 0.41787 | 0.18929 | 0.44638 | 0.1351 | 0.1737 | 9176.9343 | 291.4164 | 0.0095543 | 1.0402 | 0.67749 |  |  | 20.4469 | 21.5146 | 30.3776 | 0.28265 | 0.29741 | 0.41993 | 0.31876 | 0.18832 | 0.44585 | 0.0011045 | -0.137 | 0.0245 | 0.3103 | 9308.7259 | 0.3494 | 291.0792 | 0.006564 | 0.7192 | 0.67756 | 0.061459 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | 0.3023 | 0.30516 | 0.39253 | 14.2027 | 0.19963 | 0.45341 | 0.012509 | 3.2988 | 2.3334 | 3.8316 | 7817.0107 | 3.6521 | 306.6865 | 0.0095778 | 1.0787 | 0.6933 | 0.55588 |  | 20.7965 | 21.7965 | 30.5765 | 0.28422 | 0.29789 | 0.41789 | 0.18929 | 0.44637 | 0.1345 | 0.1729 | 9178.1234 | 292.4542 | 0.0095357 | 1.0378 | 0.67749 |  |  | 20.7772 | 21.8314 | 31.234 | 0.28137 | 0.29565 | 0.42298 | 0.16012 | 0.18805 | 0.44458 | 0.0021756 | -0.215 | -0.3339 | 0.6156 | 9522.5892 | 0.4721 | 292.6232 | 0.014085 | 1.544 | 0.67756 | 1.2788 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | 0.30232 | 0.30518 | 0.39251 | 14.158 | 0.19963 | 0.45342 | 0.012527 | 3.3181 | 2.3484 | 3.8569 | 7815.8367 | 3.6651 | 307.7074 | 0.0090721 | 1.0209 | 0.6933 | 0.47251 |  | 21.0007 | 22.0108 | 30.8792 | 0.28421 | 0.29788 | 0.4179 | 0.18928 | 0.44637 | 0.1338 | 0.1721 | 9179.296 | 293.4895 | 0.0095151 | 1.0353 | 0.67749 |  |  | 20.7804 | 21.834 | 31.2302 | 0.28141 | 0.29567 | 0.42292 | 0.80324 | 0.18807 | 0.4446 | 0.0021407 | -0.2105 | -0.3276 | 0.6069 | 9518.128 | 0.4703 | 292.6359 | 0.00011503 | 0.0127 | 0.67756 | -0.98126 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | 0.30218 | 0.30487 | 0.39295 | 14.1809 | 0.19965 | 0.45322 | 0.01244 | 3.3432 | 2.2997 | 3.8515 | 7836.8634 | 3.6927 | 308.7899 | 0.0096249 | 1.0825 | 0.6933 | 0.56136 |  | 21.206 | 22.2263 | 31.1836 | 0.2842 | 0.29788 | 0.41792 | 0.18928 | 0.44636 | 0.1332 | 0.1713 | 9180.4526 | 294.5226 | 0.0094951 | 1.0331 | 0.67749 |  |  | 21.2788 | 22.177 | 31.5447 | 0.28372 | 0.29569 | 0.42059 | 0.22181 | 0.18975 | 0.44496 | 0.0014814 | 0.2682 | -0.2298 | 0.4232 | 9368.727 | 0.5454 | 294.287 | 0.015088 | 1.6511 | 0.67756 | 1.4368 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | 0.30216 | 0.30491 | 0.39293 | 13.1431 | 0.19962 | 0.45324 | 0.012433 | 3.3345 | 2.3073 | 3.8493 | 7835.6775 | 3.6572 | 308.852 | 0.00055041 | 0.0621 | 0.6933 | -0.91043 |  | 21.4125 | 22.4429 | 31.4896 | 0.28419 | 0.29787 | 0.41794 | 0.18927 | 0.44635 | 0.1327 | 0.1706 | 9181.5933 | 295.5532 | 0.009475 | 1.0306 | 0.67749 |  |  | 21.3834 | 22.4121 | 31.8133 | 0.28282 | 0.29642 | 0.42076 | 0.13724 | 0.18881 | 0.44527 | 0.0011774 | 0.0012 | -0.1414 | 0.3385 | 9371.3901 | 0.2536 | 295.407 | 0.010232 | 1.12 | 0.67756 | 0.653 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | 0.30225 | 0.305 | 0.39275 | 13.1333 | 0.19965 | 0.45331 | 0.012504 | 3.3622 | 2.3403 | 3.8916 | 7827.1612 | 3.6772 | 309.8964 | 0.0093075 | 1.0444 | 0.6933 | 0.50641 |  | 21.62 | 22.6607 | 31.7973 | 0.28418 | 0.29786 | 0.41796 | 0.18927 | 0.44635 | 0.1321 | 0.1698 | 9182.7184 | 296.5815 | 0.0094564 | 1.0283 | 0.67749 |  |  | 21.6214 | 22.6389 | 32.2359 | 0.28265 | 0.29595 | 0.42141 | 0.096202 | 0.18887 | 0.44495 | 0.0014491 | 0.0172 | -0.2331 | 0.419 | 9417.5013 | 0.332 | 296.4787 | 0.0097915 | 1.0717 | 0.67756 | 0.58171 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | 0.30198 | 0.30449 | 0.39353 | 13.0045 | 0.19966 | 0.45297 | 0.01233 | 3.3807 | 2.2447 | 3.8556 | 7864.3934 | 3.7016 | 310.823 | 0.0082649 | 0.9266 | 0.6933 | 0.3365 |  | 21.8287 | 22.8797 | 32.1067 | 0.28417 | 0.29785 | 0.41797 | 0.18926 | 0.44634 | 0.1315 | 0.169 | 9183.8283 | 297.6074 | 0.0094388 | 1.0259 | 0.67749 |  |  | 21.716 | 22.8113 | 32.5167 | 0.28186 | 0.29608 | 0.42205 | 0.29895 | 0.18825 | 0.44492 | 0.0017471 | -0.1633 | -0.2441 | 0.5076 | 9457.5062 | 0.3895 | 297.2881 | 0.0073948 | 0.8094 | 0.67756 | 0.19458 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | 0.302 | 0.30445 | 0.39356 | 12.9521 | 0.19969 | 0.45294 | 0.012347 | 3.4063 | 2.2488 | 3.8803 | 7865.8921 | 3.722 | 311.8207 | 0.0089002 | 0.9977 | 0.6933 | 0.43905 |  | 22.0385 | 23.0998 | 32.4177 | 0.28416 | 0.29785 | 0.41799 | 0.18926 | 0.44634 | 0.1309 | 0.1683 | 9184.9231 | 298.6309 | 0.0094184 | 1.0235 | 0.67749 |  |  | 22.1267 | 23.1089 | 32.9255 | 0.28309 | 0.29566 | 0.42125 | 0.039394 | 0.1893 | 0.44484 | 0.0014944 | 0.1446 | -0.2685 | 0.437 | 9410.9266 | 0.4458 | 298.673 | 0.012664 | 1.3849 | 0.67756 | 1.044 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | 0.30206 | 0.30451 | 0.39344 | 13.4213 | 0.19971 | 0.45299 | 0.012394 | 3.4376 | 2.2804 | 3.9246 | 7860.1609 | 3.7553 | 313.3226 | 0.013399 | 1.5019 | 0.6933 | 1.1663 |  | 22.2494 | 23.3212 | 32.7303 | 0.28415 | 0.29784 | 0.41801 | 0.18925 | 0.44633 | 0.1303 | 0.1675 | 9186.0033 | 299.6522 | 0.0093965 | 1.0213 | 0.67749 |  |  | 22.1708 | 23.2641 | 32.9293 | 0.28292 | 0.29687 | 0.42021 | 0.24484 | 0.18872 | 0.44556 | 0.00093844 | -0.0263 | -0.0594 | 0.2757 | 9331.6706 | 0.2098 | 299.3894 | 0.006554 | 0.7164 | 0.67756 | 0.057327 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | 0.30207 | 0.30451 | 0.39342 | 13.3913 | 0.19972 | 0.45299 | 0.012412 | 3.459 | 2.2932 | 3.9504 | 7859.2946 | 3.7707 | 314.3376 | 0.0090605 | 1.015 | 0.6933 | 0.464 |  | 22.4615 | 23.5437 | 33.0447 | 0.28414 | 0.29783 | 0.41802 | 0.18925 | 0.44633 | 0.1297 | 0.1668 | 9187.0689 | 300.671 | 0.0093835 | 1.0188 | 0.67749 |  |  | 22.3849 | 23.4837 | 33.2525 | 0.28292 | 0.29681 | 0.42027 | 0.25485 | 0.18874 | 0.44552 | 0.00095111 | -0.0195 | -0.0712 | 0.2809 | 9336.4066 | 0.2097 | 300.3974 | 0.0092217 | 1.008 | 0.67756 | 0.4877 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | 0.30217 | 0.30453 | 0.3933 | 13.7903 | 0.19978 | 0.45302 | 0.012484 | 3.5028 | 2.3186 | 4.0019 | 7853.8745 | 3.8162 | 315.767 | 0.012758 | 1.4294 | 0.6933 | 1.0617 |  | 22.6746 | 23.7674 | 33.3607 | 0.28413 | 0.29783 | 0.41804 | 0.18924 | 0.44632 | 0.1291 | 0.166 | 9188.1203 | 301.6876 | 0.0093619 | 1.0166 | 0.67749 |  |  | 22.6301 | 23.7208 | 33.6737 | 0.28279 | 0.29642 | 0.42079 | 0.19607 | 0.1888 | 0.44526 | 0.0011479 | -0.0044 | -0.1477 | 0.341 | 9373.2855 | 0.2521 | 301.4769 | 0.0098816 | 1.0795 | 0.67756 | 0.59322 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | 0.30221 | 0.3046 | 0.39319 | 13.734 | 0.19979 | 0.45307 | 0.012521 | 3.5225 | 2.3444 | 4.0332 | 7848.6666 | 3.8275 | 316.7524 | 0.0087943 | 0.9854 | 0.6933 | 0.42131 |  | 22.8889 | 23.9922 | 33.6784 | 0.28412 | 0.29782 | 0.41806 | 0.18924 | 0.44631 | 0.1286 | 0.1653 | 9189.1576 | 302.7018 | 0.0093453 | 1.0142 | 0.67749 |  |  | 22.7298 | 23.9021 | 33.9634 | 0.28202 | 0.29657 | 0.42141 | 0.37554 | 0.18818 | 0.44524 | 0.0015084 | -0.1878 | -0.1549 | 0.4501 | 9410.6008 | 0.3836 | 302.2961 | 0.0075074 | 0.8192 | 0.67756 | 0.20905 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | 0.30223 | 0.30462 | 0.39314 | 13.7268 | 0.19979 | 0.45308 | 0.012541 | 3.5424 | 2.3619 | 4.0604 | 7846.5606 | 3.8413 | 317.7829 | 0.0092065 | 1.0305 | 0.6933 | 0.48636 |  | 23.1044 | 24.2183 | 33.9977 | 0.28412 | 0.29781 | 0.41807 | 0.18924 | 0.44631 | 0.128 | 0.1646 | 9190.1812 | 303.7137 | 0.0093252 | 1.0119 | 0.67749 |  |  | 23.0845 | 24.1697 | 34.3959 | 0.28272 | 0.29602 | 0.42126 | 0.20067 | 0.1889 | 0.44501 | 0.0013443 | 0.0272 | -0.226 | 0.4034 | 9407.4427 | 0.3208 | 303.497 | 0.011002 | 1.2009 | 0.67756 | 0.77239 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | 0.30227 | 0.30463 | 0.3931 | 13.6549 | 0.19982 | 0.45309 | 0.012574 | 3.5679 | 2.3758 | 4.0902 | 7844.6521 | 3.8595 | 318.7477 | 0.0086211 | 0.9648 | 0.6933 | 0.3916 |  | 23.3209 | 24.4455 | 34.3187 | 0.28411 | 0.29781 | 0.41809 | 0.18923 | 0.4463 | 0.1274 | 0.1638 | 9191.1913 | 304.7234 | 0.0093072 | 1.0097 | 0.67749 |  |  | 23.2816 | 24.4081 | 34.4356 | 0.28349 | 0.29721 | 0.41931 | 0.15299 | 0.18901 | 0.44585 | 0.00050865 | 0.0601 | 0.0258 | 0.1535 | 9271.9592 | 0.1123 | 304.5576 | 0.0097209 | 1.0606 | 0.67756 | 0.56533 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | 0.30235 | 0.30467 | 0.39298 | 13.5755 | 0.19986 | 0.45313 | 0.012634 | 3.5975 | 2.399 | 4.1285 | 7839.0841 | 3.8805 | 319.7027 | 0.0085387 | 0.955 | 0.6933 | 0.37746 |  | 23.5386 | 24.6739 | 34.6414 | 0.2841 | 0.2978 | 0.4181 | 0.18923 | 0.4463 | 0.1268 | 0.1631 | 9192.1881 | 305.7307 | 0.0092912 | 1.0073 | 0.67749 |  |  | 23.627 | 24.7343 | 35.3188 | 0.28235 | 0.29558 | 0.42207 | 0.24479 | 0.18879 | 0.44469 | 0.0016708 | -0.0059 | -0.3267 | 0.5075 | 9464.2268 | 0.3974 | 305.9956 | 0.013179 | 1.438 | 0.67756 | 1.1223 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | 0.30231 | 0.30461 | 0.39308 | 13.5961 | 0.19985 | 0.45309 | 0.012614 | 3.614 | 2.3988 | 4.1432 | 7843.5458 | 3.8937 | 320.7527 | 0.0093967 | 1.05 | 0.6933 | 0.51449 |  | 23.7574 | 24.9035 | 34.9658 | 0.28409 | 0.29779 | 0.41812 | 0.18922 | 0.44629 | 0.1263 | 0.1624 | 9193.1718 | 306.7357 | 0.0092745 | 1.005 | 0.67749 |  |  | 23.621 | 24.7269 | 35.3183 | 0.28232 | 0.29554 | 0.42213 | 0.70914 | 0.18879 | 0.44466 | 0.0016923 | -0.0067 | -0.3351 | 0.515 | 9468.8246 | 0.4088 | 305.9631 | -0.00029774 | -0.0325 | 0.67756 | -1.048 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | 0.3023 | 0.30458 | 0.39312 | 12.5088 | 0.19986 | 0.45307 | 0.012612 | 3.615 | 2.3908 | 4.1406 | 7845.8554 | 3.8688 | 320.709 | -0.00039139 | -0.0437 | 0.6933 | -1.063 |  | 23.9773 | 25.1343 | 35.2918 | 0.28408 | 0.29779 | 0.41813 | 0.18922 | 0.44629 | 0.1257 | 0.1617 | 9194.1427 | 307.7384 | 0.0092551 | 1.0027 | 0.67749 |  |  | 23.9607 | 25.0082 | 35.6332 | 0.28322 | 0.2956 | 0.42119 | 0.5017 | 0.18942 | 0.44482 | 0.0014769 | 0.1863 | -0.2862 | 0.4519 | 9407.3866 | 0.4953 | 307.1916 | 0.011281 | 1.2285 | 0.67756 | 0.81313 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | 0.30239 | 0.30465 | 0.39296 | 12.9408 | 0.19989 | 0.45312 | 0.01268 | 3.6523 | 2.4272 | 4.1925 | 7838.028 | 3.9062 | 322.1598 | 0.013014 | 1.4508 | 0.6933 | 1.0926 |  | 24.1984 | 25.3663 | 35.6196 | 0.28407 | 0.29778 | 0.41815 | 0.18922 | 0.44628 | 0.1252 | 0.1609 | 9195.1009 | 308.7389 | 0.0092407 | 1.0005 | 0.67749 |  |  | 24.2769 | 25.3468 | 35.9456 | 0.28371 | 0.29621 | 0.42008 | 0.076874 | 0.18955 | 0.44527 | 0.001061 | 0.2269 | -0.1497 | 0.3268 | 9330.4605 | 0.4071 | 308.6553 | 0.013442 | 1.4637 | 0.67756 | 1.1603 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | 0.30246 | 0.30477 | 0.39277 | 12.9253 | 0.19989 | 0.4532 | 0.012731 | 3.6714 | 2.4655 | 4.2301 | 7829.1797 | 3.916 | 323.1661 | 0.0090264 | 1.0063 | 0.6933 | 0.45145 |  | 24.4206 | 25.5994 | 35.949 | 0.28406 | 0.29777 | 0.41816 | 0.18921 | 0.44628 | 0.1246 | 0.1602 | 9196.0467 | 309.7371 | 0.0092218 | 0.9982 | 0.67749 |  |  | 24.5356 | 25.5891 | 36.4096 | 0.28354 | 0.29571 | 0.42075 | 0.040235 | 0.18961 | 0.44494 | 0.0013944 | 0.2479 | -0.2539 | 0.432 | 9378.6804 | 0.5259 | 309.6929 | 0.0095311 | 1.0376 | 0.67756 | 0.53138 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | 0.30265 | 0.30493 | 0.39242 | 13.4072 | 0.19997 | 0.45332 | 0.012867 | 3.7236 | 2.5236 | 4.3065 | 7813.108 | 3.967 | 324.6622 | 0.013428 | 1.4961 | 0.6933 | 1.1579 |  | 24.6439 | 25.8338 | 36.28 | 0.28405 | 0.29777 | 0.41818 | 0.18921 | 0.44627 | 0.1241 | 0.1595 | 9196.9804 | 310.733 | 0.009203 | 0.9959 | 0.67749 |  |  | 24.6251 | 25.7543 | 36.6873 | 0.28283 | 0.2958 | 0.42137 | 0.30774 | 0.18906 | 0.44489 | 0.0013903 | 0.0775 | -0.2704 | 0.4324 | 9416.9132 | 0.3818 | 310.3962 | 0.0064616 | 0.7033 | 0.67756 | 0.037993 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | 0.30271 | 0.30505 | 0.39223 | 13.4162 | 0.19997 | 0.45341 | 0.012918 | 3.7416 | 2.5643 | 4.3448 | 7804.0156 | 3.9764 | 325.6887 | 0.0092113 | 1.0265 | 0.6933 | 0.48059 |  | 24.8684 | 26.0693 | 36.6128 | 0.28405 | 0.29776 | 0.41819 | 0.1892 | 0.44627 | 0.1235 | 0.1588 | 9197.902 | 311.7267 | 0.0091891 | 0.9937 | 0.67749 |  |  | 24.9326 | 26.014 | 37.1216 | 0.28311 | 0.29538 | 0.42151 | 0.21213 | 0.18942 | 0.44468 | 0.0016048 | 0.1903 | -0.3385 | 0.5018 | 9430.4922 | 0.542 | 311.494 | 0.010097 | 1.0978 | 0.67756 | 0.62023 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | 0.30282 | 0.30511 | 0.39207 | 14.226 | 0.20003 | 0.45346 | 0.012998 | 3.7938 | 2.6027 | 4.4103 | 7796.6944 | 4.0377 | 327.5042 | 0.016297 | 1.8155 | 0.6933 | 1.6186 |  | 25.094 | 26.3061 | 36.9472 | 0.28404 | 0.29776 | 0.4182 | 0.1892 | 0.44626 | 0.123 | 0.1581 | 9198.8117 | 312.7181 | 0.0091708 | 0.9914 | 0.67749 |  |  | 25.1667 | 26.2556 | 37.4 | 0.28334 | 0.2956 | 0.42107 | 0.19197 | 0.18951 | 0.44484 | 0.0014544 | 0.2195 | -0.2886 | 0.4571 | 9399.7382 | 0.5241 | 312.5073 | 0.0093246 | 1.0133 | 0.67756 | 0.49552 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | 0.30277 | 0.30509 | 0.39214 | 14.1166 | 0.2 | 0.45344 | 0.01297 | 3.8011 | 2.607 | 4.4196 | 7799.9737 | 4.0383 | 328.4104 | 0.0081323 | 0.9062 | 0.6933 | 0.30707 |  | 25.3207 | 26.544 | 37.2833 | 0.28403 | 0.29775 | 0.41822 | 0.1892 | 0.44626 | 0.1224 | 0.1574 | 9199.7099 | 313.7073 | 0.0091544 | 0.9892 | 0.67749 |  |  | 25.4017 | 26.4966 | 37.7198 | 0.28344 | 0.29566 | 0.42089 | 0.17857 | 0.18956 | 0.4449 | 0.0014096 | 0.2373 | -0.2727 | 0.4452 | 9388.2085 | 0.5275 | 313.5109 | 0.0092368 | 1.0036 | 0.67756 | 0.4812 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | 0.30281 | 0.30507 | 0.39213 | 14.0275 | 0.20003 | 0.45343 | 0.012997 | 3.8285 | 2.6162 | 4.4484 | 7799.4591 | 4.0581 | 329.334 | 0.0082953 | 0.9236 | 0.6933 | 0.33217 |  | 25.5486 | 26.7831 | 37.6211 | 0.28402 | 0.29775 | 0.41823 | 0.18919 | 0.44625 | 0.1219 | 0.1567 | 9200.5967 | 314.6942 | 0.0091392 | 0.9869 | 0.67749 |  |  | 25.6632 | 26.8222 | 38.0382 | 0.2835 | 0.2963 | 0.4202 | 0.14599 | 0.18936 | 0.4453 | 0.00097202 | 0.1741 | -0.1477 | 0.3089 | 9337.4559 | 0.3426 | 314.8551 | 0.012375 | 1.3442 | 0.67756 | 0.98389 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | 0.30284 | 0.30513 | 0.39203 | 14.3868 | 0.20003 | 0.45347 | 0.013026 | 3.8537 | 2.6471 | 4.4873 | 7795.0573 | 4.0842 | 330.699 | 0.012264 | 1.365 | 0.6933 | 0.96883 |  | 25.7776 | 27.0234 | 37.9606 | 0.28401 | 0.29774 | 0.41825 | 0.18919 | 0.44625 | 0.1213 | 0.156 | 9201.4722 | 315.679 | 0.0091223 | 0.9848 | 0.67749 |  |  | 25.9021 | 27.0628 | 38.3364 | 0.2837 | 0.29641 | 0.41989 | 0.1458 | 0.18946 | 0.44539 | 0.00089796 | 0.2088 | -0.1172 | 0.2869 | 9316.658 | 0.3512 | 315.8397 | 0.009068 | 0.9846 | 0.67756 | 0.45316 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | 0.30292 | 0.30515 | 0.39193 | 14.3408 | 0.20009 | 0.45349 | 0.013089 | 3.8896 | 2.6674 | 4.5292 | 7790.4091 | 4.1116 | 331.6605 | 0.008646 | 0.9615 | 0.6933 | 0.38684 |  | 26.0077 | 27.2649 | 38.3018 | 0.28401 | 0.29773 | 0.41826 | 0.18919 | 0.44624 | 0.1208 | 0.1553 | 9202.3367 | 316.6615 | 0.0091074 | 0.9825 | 0.67749 |  |  | 26.0234 | 27.3292 | 38.6457 | 0.28287 | 0.29706 | 0.42007 | 0.23583 | 0.18861 | 0.44567 | 0.00081604 | -0.0641 | -0.0302 | 0.2619 | 9320.9531 | 0.2182 | 316.9219 | 0.00997 | 1.0822 | 0.67756 | 0.59721 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | 0.30298 | 0.30518 | 0.39184 | 14.6756 | 0.20011 | 0.45352 | 0.01313 | 3.9222 | 2.6942 | 4.5721 | 7786.403 | 4.1448 | 332.9973 | 0.012023 | 1.3368 | 0.6933 | 0.92816 |  | 26.239 | 27.5076 | 38.6447 | 0.284 | 0.29773 | 0.41827 | 0.18918 | 0.44624 | 0.1203 | 0.1547 | 9203.1903 | 317.6418 | 0.0090918 | 0.9803 | 0.67749 |  |  | 26.0224 | 27.328 | 38.6488 | 0.28285 | 0.29705 | 0.4201 | 0.65291 | 0.18861 | 0.44565 | 0.0008215 | -0.0654 | -0.0339 | 0.2647 | 9322.9687 | 0.2273 | 316.917 | -4.4792e-05 | -0.0049 | 0.67756 | -1.0072 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | 0.30296 | 0.30516 | 0.39187 | 13.698 | 0.2001 | 0.45351 | 0.013125 | 3.9216 | 2.6904 | 4.5703 | 7787.8458 | 4.1173 | 333.0276 | 0.00027222 | 0.0303 | 0.6933 | -0.9563 |  | 26.4715 | 27.7515 | 38.9892 | 0.28399 | 0.29772 | 0.41828 | 0.18918 | 0.44624 | 0.1198 | 0.154 | 9204.0332 | 318.6199 | 0.0090737 | 0.9781 | 0.67749 |  |  | 26.2812 | 27.5779 | 39.0963 | 0.28273 | 0.29668 | 0.42059 | 0.62555 | 0.18865 | 0.44541 | 0.00097735 | -0.0506 | -0.1123 | 0.3161 | 9357.8181 | 0.2352 | 317.9246 | 0.0093067 | 1.0076 | 0.67756 | 0.48711 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | 0.30295 | 0.30515 | 0.3919 | 13.6127 | 0.2001 | 0.4535 | 0.013125 | 3.9384 | 2.6985 | 4.5895 | 7788.9321 | 4.1269 | 333.9417 | 0.0082415 | 0.9141 | 0.6933 | 0.31847 |  | 26.705 | 27.9966 | 39.3355 | 0.28398 | 0.29772 | 0.4183 | 0.18918 | 0.44623 | 0.1192 | 0.1533 | 9204.8656 | 319.5958 | 0.009061 | 0.9759 | 0.67749 |  |  | 26.7108 | 28.0333 | 39.4325 | 0.28362 | 0.29767 | 0.41871 | 0.13109 | 0.18893 | 0.44615 | 0.00025673 | 0.04 | 0.126 | 0.0838 | 9230.4388 | 0.1015 | 319.7416 | 0.016782 | 1.817 | 0.67756 | 1.6817 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | 0.30271 | 0.3047 | 0.39259 | 14.5672 | 0.20011 | 0.4532 | 0.01297 | 3.9756 | 2.6176 | 4.5773 | 7821.3801 | 4.1924 | 335.8923 | 0.017587 | 1.9506 | 0.6933 | 1.8135 |  | 26.9397 | 28.2429 | 39.6834 | 0.28398 | 0.29771 | 0.41831 | 0.18917 | 0.44623 | 0.1187 | 0.1526 | 9205.6876 | 320.5695 | 0.0090433 | 0.9737 | 0.67749 |  |  | 26.9802 | 28.2814 | 39.8997 | 0.28352 | 0.29719 | 0.41928 | 0.13632 | 0.18904 | 0.44584 | 0.00040672 | 0.0742 | 0.0274 | 0.1329 | 9270.8093 | 0.0977 | 320.7212 | 0.0090492 | 0.9796 | 0.67756 | 0.44578 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | 0.30243 | 0.30416 | 0.39341 | 14.4274 | 0.20011 | 0.45284 | 0.012789 | 3.9937 | 2.5006 | 4.5316 | 7860.6491 | 4.219 | 336.7483 | 0.0077203 | 0.856 | 0.6933 | 0.23467 |  | 27.1756 | 28.4903 | 40.033 | 0.28397 | 0.29771 | 0.41832 | 0.18917 | 0.44622 | 0.1182 | 0.152 | 9206.4995 | 321.541 | 0.0090284 | 0.9715 | 0.67749 |  |  | 27.2263 | 28.5269 | 40.2558 | 0.28358 | 0.29713 | 0.41929 | 0.12846 | 0.18911 | 0.44581 | 0.00041561 | 0.0971 | 0.017 | 0.1366 | 9271.9762 | 0.1141 | 321.6839 | 0.0088967 | 0.9627 | 0.67756 | 0.42084 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | 0.30245 | 0.30421 | 0.39334 | 13.5064 | 0.20011 | 0.45287 | 0.01281 | 3.9947 | 2.5123 | 4.5394 | 7857.2778 | 4.1923 | 336.818 | 0.00062949 | 0.0697 | 0.6933 | -0.89947 |  | 27.4126 | 28.739 | 40.3844 | 0.28396 | 0.2977 | 0.41834 | 0.18917 | 0.44622 | 0.1177 | 0.1513 | 9207.3013 | 322.5104 | 0.0090153 | 0.9694 | 0.67749 |  |  | 27.2278 | 28.5306 | 40.2581 | 0.28357 | 0.29714 | 0.41928 | 0.72515 | 0.18909 | 0.44582 | 0.00040431 | 0.0937 | 0.0197 | 0.1337 | 9271.2709 | 0.1311 | 321.6983 | 0.00013379 | 0.0144 | 0.67756 | -0.97875 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | 0.30249 | 0.30417 | 0.39335 | 13.4231 | 0.20015 | 0.45285 | 0.01284 | 4.0257 | 2.5167 | 4.569 | 7857.6062 | 4.2161 | 337.7238 | 0.0081923 | 0.9058 | 0.6933 | 0.3065 |  | 27.6507 | 28.9889 | 40.7374 | 0.28396 | 0.2977 | 0.41835 | 0.18916 | 0.44621 | 0.1172 | 0.1506 | 9208.0933 | 323.4776 | 0.0089981 | 0.9672 | 0.67749 |  |  | 27.5661 | 28.8804 | 40.7335 | 0.28366 | 0.29718 | 0.41916 | 0.37428 | 0.18914 | 0.44586 | 0.00035624 | 0.11 | 0.0325 | 0.1183 | 9262.9294 | 0.113 | 323.0583 | 0.012599 | 1.36 | 0.67756 | 1.0072 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | 0.3024 | 0.30478 | 0.39283 | 13.7798 | 0.19985 | 0.4532 | 0.012772 | 3.9426 | 2.6554 | 4.5733 | 7831.641 | 4.1248 | 339.071 | 0.012191 | 1.3472 | 0.6933 | 0.94316 |  | 27.89 | 29.24 | 41.0921 | 0.28395 | 0.29769 | 0.41836 | 0.18916 | 0.44621 | 0.1166 | 0.15 | 9208.8756 | 324.4426 | 0.0089837 | 0.965 | 0.67749 |  |  | 27.8168 | 29.1309 | 41.0684 | 0.2838 | 0.29721 | 0.419 | 0.37312 | 0.18923 | 0.44589 | 0.00032722 | 0.1414 | 0.0437 | 0.1092 | 9252.9282 | 0.1305 | 324.024 | 0.0089495 | 0.9657 | 0.67756 | 0.42527 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | 0.3025 | 0.3048 | 0.39269 | 13.7104 | 0.19992 | 0.45323 | 0.012848 | 3.9824 | 2.678 | 4.6197 | 7825.682 | 4.1548 | 339.9864 | 0.008289 | 0.9154 | 0.6933 | 0.32034 |  | 28.1305 | 29.4923 | 41.4486 | 0.28394 | 0.29769 | 0.41837 | 0.18916 | 0.44621 | 0.1161 | 0.1493 | 9209.6483 | 325.4055 | 0.008971 | 0.9629 | 0.67749 |  |  | 28.4437 | 29.6101 | 41.5611 | 0.28554 | 0.29725 | 0.41722 | 0.39943 | 0.19049 | 0.44618 | 0.0013322 | 0.5633 | 0.1392 | 0.4473 | 9144.2689 | 0.6308 | 325.8529 | 0.016944 | 1.8289 | 0.67756 | 1.6993 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | 0.30238 | 0.30529 | 0.39233 | 13.9509 | 0.19963 | 0.4535 | 0.012768 | 3.9028 | 2.7895 | 4.617 | 7807.4898 | 4.073 | 341.2128 | 0.011107 | 1.2264 | 0.6933 | 0.76892 |  | 28.372 | 29.7458 | 41.8067 | 0.28393 | 0.29768 | 0.41838 | 0.18915 | 0.4462 | 0.1156 | 0.1487 | 9210.4116 | 326.3663 | 0.0089534 | 0.9608 | 0.67749 |  |  | 28.4347 | 29.5978 | 41.5438 | 0.28556 | 0.29724 | 0.41721 | 0.49755 | 0.19051 | 0.44617 | 0.0013538 | 0.5693 | 0.1385 | 0.4538 | 9143.6194 | 0.6407 | 325.8062 | -0.00043244 | -0.0467 | 0.67756 | -1.0689 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | 0.30239 | 0.30526 | 0.39235 | 13.8964 | 0.19965 | 0.45348 | 0.012779 | 3.926 | 2.7957 | 4.6404 | 7808.4748 | 4.0897 | 342.139 | 0.0083958 | 0.9262 | 0.6933 | 0.33592 |  | 28.6148 | 30.0005 | 42.1665 | 0.28393 | 0.29768 | 0.41839 | 0.18915 | 0.4462 | 0.1151 | 0.148 | 9211.1657 | 327.3249 | 0.0089395 | 0.9586 | 0.67749 |  |  | 28.771 | 30.0122 | 42.8572 | 0.28307 | 0.29528 | 0.42166 | 0.038999 | 0.18943 | 0.44461 | 0.0016166 | 0.2098 | -0.3901 | 0.5464 | 9441.0636 | 0.5902 | 327.3686 | 0.014504 | 1.5624 | 0.67756 | 1.3059 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | 0.30286 | 0.30527 | 0.39187 | 13.9531 | 0.19999 | 0.45355 | 0.013108 | 4.0691 | 2.8358 | 4.7818 | 7787.2742 | 4.216 | 343.1753 | 0.0094007 | 1.0363 | 0.6933 | 0.49473 |  | 28.8586 | 30.2564 | 42.528 | 0.28392 | 0.29767 | 0.41841 | 0.18915 | 0.44619 | 0.1146 | 0.1474 | 9211.9107 | 328.2813 | 0.0089257 | 0.9564 | 0.67749 |  |  | 28.8197 | 30.1836 | 42.869 | 0.2829 | 0.29629 | 0.42081 | 0.24061 | 0.18893 | 0.4452 | 0.0010193 | 0.0392 | -0.19 | 0.3457 | 9375.9241 | 0.2694 | 328.01 | 0.0059544 | 0.6414 | 0.67756 | -0.053365 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | 0.30289 | 0.30527 | 0.39184 | 13.8873 | 0.20001 | 0.45356 | 0.01313 | 4.0927 | 2.8492 | 4.8096 | 7786.0812 | 4.2317 | 344.0853 | 0.0082607 | 0.91 | 0.6933 | 0.31255 |  | 29.1037 | 30.5135 | 42.8913 | 0.28391 | 0.29767 | 0.41842 | 0.18914 | 0.44619 | 0.1141 | 0.1467 | 9212.6466 | 329.2357 | 0.0089127 | 0.9544 | 0.67749 |  |  | 28.8583 | 30.3423 | 42.8662 | 0.28274 | 0.29728 | 0.41998 | 0.56106 | 0.18843 | 0.44578 | 0.00082086 | -0.1276 | 0.0065 | 0.2795 | 9313.1212 | 0.2907 | 328.601 | 0.0054946 | 0.591 | 0.67756 | -0.12775 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | 0.30332 | 0.30529 | 0.39139 | 14.029 | 0.20031 | 0.45364 | 0.013429 | 4.2243 | 2.8924 | 4.9437 | 7766.0609 | 4.3486 | 345.2038 | 0.010162 | 1.1185 | 0.6933 | 0.61329 |  | 29.3499 | 30.7719 | 43.2562 | 0.28391 | 0.29766 | 0.41843 | 0.18914 | 0.44619 | 0.1136 | 0.1461 | 9213.3739 | 330.1879 | 0.0088968 | 0.9522 | 0.67749 |  |  | 29.2344 | 30.6435 | 43.8826 | 0.28175 | 0.29533 | 0.42292 | 0.41726 | 0.18845 | 0.44444 | 0.0018789 | -0.1241 | -0.4508 | 0.6425 | 9522.5151 | 0.4517 | 329.7155 | 0.010374 | 1.1145 | 0.67756 | 0.64488 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | 0.30334 | 0.30528 | 0.39138 | 13.9549 | 0.20034 | 0.45363 | 0.013451 | 4.2503 | 2.9024 | 4.9717 | 7765.6168 | 4.3665 | 346.101 | 0.0081533 | 0.8972 | 0.6933 | 0.29409 |  | 29.5972 | 31.0314 | 43.6229 | 0.2839 | 0.29766 | 0.41844 | 0.18914 | 0.44618 | 0.1131 | 0.1455 | 9214.0923 | 331.1381 | 0.008884 | 0.9502 | 0.67749 |  |  | 29.6515 | 31.0532 | 44.2337 | 0.28256 | 0.29592 | 0.42152 | 0.070251 | 0.18882 | 0.44492 | 0.0013003 | 0.0028 | -0.2883 | 0.4476 | 9425.1821 | 0.3373 | 331.2175 | 0.013977 | 1.502 | 0.67756 | 1.2168 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | 0.3031 | 0.30484 | 0.39206 | 13.961 | 0.20033 | 0.45334 | 0.013291 | 4.2665 | 2.8074 | 4.934 | 7797.2974 | 4.3895 | 347.0775 | 0.0088847 | 0.9765 | 0.6933 | 0.40847 |  | 29.8457 | 31.2922 | 43.9913 | 0.2839 | 0.29765 | 0.41845 | 0.18914 | 0.44618 | 0.1126 | 0.1448 | 9214.8022 | 332.0861 | 0.0088709 | 0.948 | 0.67749 |  |  | 29.7031 | 31.2309 | 44.245 | 0.28241 | 0.29693 | 0.42066 | 0.1959 | 0.18832 | 0.44552 | 0.0010488 | -0.1685 | -0.0837 | 0.3623 | 9359.5858 | 0.3204 | 331.864 | 0.0060191 | 0.6465 | 0.67756 | -0.045838 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | 0.30313 | 0.30487 | 0.392 | 13.9101 | 0.20035 | 0.45336 | 0.013318 | 4.2892 | 2.8266 | 4.9642 | 7794.5391 | 4.4039 | 347.9934 | 0.0083381 | 0.9159 | 0.6933 | 0.32106 |  | 30.0953 | 31.5541 | 44.3613 | 0.28389 | 0.29765 | 0.41846 | 0.18913 | 0.44618 | 0.1122 | 0.1442 | 9215.5038 | 333.0321 | 0.0088536 | 0.946 | 0.67749 |  |  | 30.0662 | 31.6185 | 44.6563 | 0.28273 | 0.29733 | 0.41993 | 0.20409 | 0.18841 | 0.44581 | 0.0008094 | -0.1387 | 0.0174 | 0.2811 | 9309.6504 | 0.2986 | 333.2636 | 0.013038 | 1.3996 | 0.67756 | 1.0657 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | 0.30279 | 0.30428 | 0.39294 | 13.9679 | 0.20033 | 0.45296 | 0.013099 | 4.3044 | 2.6895 | 4.9051 | 7838.7794 | 4.4346 | 349.0179 | 0.0093387 | 1.0245 | 0.6933 | 0.47771 |  | 30.3461 | 31.8173 | 44.7331 | 0.28388 | 0.29765 | 0.41847 | 0.18913 | 0.44617 | 0.1117 | 0.1436 | 9216.197 | 333.9759 | 0.0088432 | 0.9438 | 0.67749 |  |  | 30.068 | 31.6192 | 44.6536 | 0.28275 | 0.29734 | 0.41991 | 0.62262 | 0.18842 | 0.44582 | 0.00079309 | -0.1353 | 0.0198 | 0.2763 | 9308.0473 | 0.3008 | 333.2662 | 2.3457e-05 | 0.0026 | 0.67756 | -0.99616 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | 0.30285 | 0.30432 | 0.39283 | 13.8989 | 0.20036 | 0.453 | 0.013146 | 4.3325 | 2.7132 | 4.9422 | 7833.8413 | 4.4527 | 349.911 | 0.0081441 | 0.8931 | 0.6933 | 0.28818 |  | 30.5981 | 32.0817 | 45.1066 | 0.28388 | 0.29764 | 0.41848 | 0.18913 | 0.44617 | 0.1112 | 0.143 | 9216.882 | 334.9177 | 0.0088286 | 0.9418 | 0.67749 |  |  | 30.4687 | 32.0879 | 45.5226 | 0.28191 | 0.29689 | 0.4212 | 0.019326 | 0.18798 | 0.44542 | 0.0013732 | -0.2923 | -0.1189 | 0.481 | 9393.6754 | 0.4634 | 334.9399 | 0.015624 | 1.6737 | 0.67756 | 1.4702 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | 0.3029 | 0.30437 | 0.39274 | 13.9393 | 0.20038 | 0.45303 | 0.01318 | 4.3567 | 2.7387 | 4.9769 | 7829.4383 | 4.4698 | 350.9137 | 0.0091517 | 1.0027 | 0.6933 | 0.44626 |  | 30.8512 | 32.3473 | 45.4818 | 0.28387 | 0.29764 | 0.41849 | 0.18912 | 0.44617 | 0.1107 | 0.1424 | 9217.5591 | 335.8574 | 0.0088152 | 0.9397 | 0.67749 |  |  | 30.8357 | 32.3976 | 46.0361 | 0.2822 | 0.29649 | 0.42131 | 0.1555 | 0.18834 | 0.44522 | 0.0012307 | -0.1667 | -0.1903 | 0.4331 | 9405.2191 | 0.323 | 336.0347 | 0.010222 | 1.0948 | 0.67756 | 0.6158 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | 0.30293 | 0.30446 | 0.39261 | 13.8655 | 0.20037 | 0.45309 | 0.013207 | 4.37 | 2.7717 | 5.0062 | 7823.4148 | 4.4728 | 351.7972 | 0.0080691 | 0.8835 | 0.6933 | 0.27433 |  | 31.1054 | 32.6141 | 45.8588 | 0.28386 | 0.29763 | 0.4185 | 0.18912 | 0.44616 | 0.1102 | 0.1417 | 9218.2282 | 336.795 | 0.0088042 | 0.9376 | 0.67749 |  |  | 30.8335 | 32.3995 | 46.0371 | 0.28218 | 0.29651 | 0.42131 | 0.658 | 0.18831 | 0.44523 | 0.0012353 | -0.1745 | -0.188 | 0.4356 | 9405.4111 | 0.3359 | 336.0417 | 6.2548e-05 | 0.007 | 0.67756 | -0.98967 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | 0.30301 | 0.30454 | 0.39245 | 13.8367 | 0.20039 | 0.45315 | 0.013262 | 4.3971 | 2.805 | 5.0475 | 7816.1898 | 4.4897 | 352.7243 | 0.0084769 | 0.9271 | 0.6933 | 0.33722 |  | 31.3609 | 32.8821 | 46.2374 | 0.28386 | 0.29763 | 0.41851 | 0.18912 | 0.44616 | 0.1098 | 0.1411 | 9218.8895 | 337.7306 | 0.0087878 | 0.9356 | 0.67749 |  |  | 31.2971 | 32.9109 | 46.4452 | 0.28284 | 0.29742 | 0.41974 | 0.087586 | 0.18845 | 0.44588 | 0.00072128 | -0.1267 | 0.0432 | 0.2559 | 9296.3644 | 0.2853 | 337.8308 | 0.016739 | 1.7891 | 0.67756 | 1.6405 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | 0.3031 | 0.30466 | 0.39223 | 13.8924 | 0.20041 | 0.45324 | 0.013327 | 4.4229 | 2.8517 | 5.0949 | 7805.8184 | 4.506 | 353.736 | 0.0092569 | 1.0117 | 0.6933 | 0.45924 |  | 31.6175 | 33.1513 | 46.6178 | 0.28385 | 0.29762 | 0.41852 | 0.18912 | 0.44615 | 0.1093 | 0.1405 | 9219.5431 | 338.6642 | 0.0087761 | 0.9336 | 0.67749 |  |  | 31.5582 | 33.1821 | 46.8379 | 0.28283 | 0.29739 | 0.41978 | 0.092907 | 0.18846 | 0.44586 | 0.00071737 | -0.1238 | 0.0356 | 0.2557 | 9299.2145 | 0.2782 | 338.7705 | 0.0087903 | 0.9397 | 0.67756 | 0.38689 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | 0.30288 | 0.30489 | 0.39223 | 14.2814 | 0.20015 | 0.45334 | 0.013173 | 4.3524 | 2.9077 | 5.0664 | 7804.5153 | 4.4441 | 355.0888 | 0.012385 | 1.3528 | 0.6933 | 0.95124 |  | 31.8752 | 33.4218 | 46.9999 | 0.28385 | 0.29762 | 0.41853 | 0.18911 | 0.44615 | 0.1088 | 0.1399 | 9220.1891 | 339.5957 | 0.0087633 | 0.9315 | 0.67749 |  |  | 31.6852 | 33.4064 | 47.2011 | 0.28217 | 0.29749 | 0.42034 | 0.046078 | 0.18794 | 0.44583 | 0.0012225 | -0.3129 | 0.0231 | 0.4376 | 9333.1749 | 0.5267 | 339.543 | 0.0072323 | 0.7725 | 0.67756 | 0.14012 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | 0.3029 | 0.30489 | 0.39221 | 13.3759 | 0.20017 | 0.45334 | 0.013194 | 4.3603 | 2.9082 | 5.074 | 7803.6615 | 4.4229 | 355.1054 | 0.00015211 | 0.0166 | 0.6933 | -0.97606 |  | 32.1341 | 33.6935 | 47.3837 | 0.28384 | 0.29762 | 0.41854 | 0.18911 | 0.44615 | 0.1084 | 0.1393 | 9220.8277 | 340.5251 | 0.0087506 | 0.9294 | 0.67749 |  |  | 31.9318 | 33.678 | 47.5363 | 0.28222 | 0.29765 | 0.42013 | 0.046003 | 0.18791 | 0.44593 | 0.001217 | -0.3219 | 0.0601 | 0.4375 | 9318.5285 | 0.5536 | 340.4724 | 0.0087124 | 0.9294 | 0.67756 | 0.37169 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | 0.30295 | 0.30492 | 0.39214 | 13.3464 | 0.20019 | 0.45336 | 0.013227 | 4.3855 | 2.9287 | 5.107 | 7800.4133 | 4.4399 | 356.0225 | 0.0084182 | 0.9171 | 0.6933 | 0.3228 |  | 32.3942 | 33.9664 | 47.7692 | 0.28384 | 0.29761 | 0.41855 | 0.18911 | 0.44615 | 0.1079 | 0.1387 | 9221.459 | 341.4525 | 0.0087371 | 0.9274 | 0.67749 |  |  | 32.1966 | 33.9464 | 47.8983 | 0.28232 | 0.29767 | 0.42001 | 0.058882 | 0.18799 | 0.44595 | 0.0011394 | -0.2976 | 0.0698 | 0.4113 | 9310.663 | 0.5238 | 341.3849 | 0.0085594 | 0.9125 | 0.67756 | 0.34675 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | 0.30265 | 0.30493 | 0.39242 | 14.406 | 0.19997 | 0.45333 | 0.013025 | 4.3379 | 2.9411 | 5.0748 | 7812.8625 | 4.4244 | 358.0639 | 0.01874 | 2.0414 | 0.6933 | 1.9444 |  | 32.6554 | 34.2405 | 48.1565 | 0.28383 | 0.29761 | 0.41856 | 0.18911 | 0.44614 | 0.1074 | 0.1381 | 9222.0831 | 342.3779 | 0.008726 | 0.9254 | 0.67749 |  |  | 32.5448 | 34.2556 | 48.3966 | 0.28251 | 0.29737 | 0.42012 | 0.0441 | 0.18824 | 0.4458 | 0.00093362 | -0.2074 | 0.0138 | 0.3385 | 9320.8478 | 0.3784 | 342.4288 | 0.0097981 | 1.0439 | 0.67756 | 0.54068 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | 0.30278 | 0.3045 | 0.39273 | 14.456 | 0.20024 | 0.45309 | 0.013123 | 4.4603 | 2.8608 | 5.1349 | 7828.5615 | 4.5425 | 359.0599 | 0.009145 | 0.996 | 0.6933 | 0.4366 |  | 32.9178 | 34.5158 | 48.5454 | 0.28383 | 0.2976 | 0.41857 | 0.1891 | 0.44614 | 0.107 | 0.1375 | 9222.6999 | 343.3013 | 0.0087105 | 0.9234 | 0.67749 |  |  | 32.8175 | 34.5479 | 48.7676 | 0.28259 | 0.29749 | 0.41993 | 0.093001 | 0.18824 | 0.44588 | 0.00089681 | -0.206 | 0.0444 | 0.3266 | 9307.6324 | 0.3868 | 343.4086 | 0.0092015 | 0.9798 | 0.67756 | 0.44608 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | 0.30278 | 0.30453 | 0.39269 | 14.4023 | 0.20023 | 0.45311 | 0.013131 | 4.4741 | 2.8797 | 5.1574 | 7826.6942 | 4.5487 | 359.9474 | 0.0081533 | 0.8875 | 0.6933 | 0.2801 |  | 33.1813 | 34.7924 | 48.9361 | 0.28382 | 0.2976 | 0.41858 | 0.1891 | 0.44614 | 0.1065 | 0.137 | 9223.3098 | 344.2227 | 0.0086997 | 0.9214 | 0.67749 |  |  | 33.1818 | 34.8559 | 49.3067 | 0.28277 | 0.29704 | 0.42019 | 0.18251 | 0.18855 | 0.44564 | 0.00074248 | -0.0956 | -0.0445 | 0.2716 | 9328.5572 | 0.2257 | 344.4336 | 0.0096327 | 1.025 | 0.67756 | 0.51279 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | 0.30294 | 0.30412 | 0.39294 | 14.4775 | 0.20051 | 0.45289 | 0.013262 | 4.6049 | 2.8065 | 5.2315 | 7839.5919 | 4.676 | 360.9655 | 0.0093651 | 1.0181 | 0.6933 | 0.46847 |  | 33.4461 | 35.0702 | 49.3286 | 0.28381 | 0.2976 | 0.41859 | 0.1891 | 0.44613 | 0.1061 | 0.1364 | 9223.9128 | 345.1421 | 0.008689 | 0.9194 | 0.67749 |  |  | 33.1767 | 34.8536 | 49.2973 | 0.28277 | 0.29706 | 0.42017 | 0.61762 | 0.18854 | 0.44565 | 0.00073792 | -0.0994 | -0.0397 | 0.2706 | 9327.1155 | 0.2387 | 344.4257 | -7.1773e-05 | -0.0079 | 0.67756 | -1.0117 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | 0.30295 | 0.30413 | 0.39293 | 13.5681 | 0.20051 | 0.4529 | 0.013266 | 4.6039 | 2.8086 | 5.2324 | 7839.0694 | 4.6463 | 360.9594 | -5.7018e-05 | -0.0061 | 0.6933 | -1.0088 |  | 33.712 | 35.3492 | 49.7227 | 0.28381 | 0.29759 | 0.4186 | 0.1891 | 0.44613 | 0.1056 | 0.1358 | 9224.5089 | 346.0595 | 0.008674 | 0.9174 | 0.67749 |  |  | 33.4469 | 35.1647 | 49.6571 | 0.2828 | 0.29733 | 0.41987 | 0.52194 | 0.18846 | 0.44582 | 0.00070512 | -0.1275 | 0.0217 | 0.2596 | 9305.4504 | 0.2784 | 345.4535 | 0.0096863 | 1.0278 | 0.67756 | 0.51692 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | 0.30292 | 0.30401 | 0.39307 | 14.3937 | 0.20053 | 0.45283 | 0.013255 | 4.6486 | 2.8026 | 5.2686 | 7845.8231 | 4.7087 | 362.7535 | 0.016538 | 1.7941 | 0.6933 | 1.5878 |  | 33.979 | 35.6294 | 50.1186 | 0.2838 | 0.29759 | 0.41861 | 0.18909 | 0.44613 | 0.1052 | 0.1352 | 9225.0983 | 346.9749 | 0.0086635 | 0.9154 | 0.67749 |  |  | 33.774 | 35.5493 | 50.2042 | 0.28256 | 0.29742 | 0.42002 | 0.22481 | 0.18825 | 0.44584 | 0.00088832 | -0.2054 | 0.0279 | 0.3286 | 9314.1914 | 0.3768 | 346.714 | 0.011883 | 1.2605 | 0.67756 | 0.86036 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | 0.30299 | 0.30409 | 0.39292 | 14.3274 | 0.20055 | 0.45288 | 0.013306 | 4.6755 | 2.8341 | 5.3084 | 7839.0815 | 4.724 | 363.6184 | 0.0079782 | 0.8649 | 0.6933 | 0.2475 |  | 34.2472 | 35.9108 | 50.5162 | 0.2838 | 0.29758 | 0.41862 | 0.18909 | 0.44612 | 0.1047 | 0.1346 | 9225.6812 | 347.8883 | 0.008651 | 0.9134 | 0.67749 |  |  | 34.0458 | 35.8282 | 50.5584 | 0.2827 | 0.2975 | 0.41981 | 0.23001 | 0.18832 | 0.44591 | 0.0008006 | -0.1814 | 0.0538 | 0.2973 | 9299.9492 | 0.3538 | 347.6208 | 0.0085557 | 0.9068 | 0.67756 | 0.33834 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | 0.30302 | 0.30412 | 0.39286 | 14.2899 | 0.20056 | 0.45291 | 0.013327 | 4.6954 | 2.8552 | 5.3369 | 7836.059 | 4.7354 | 364.5114 | 0.008242 | 0.893 | 0.6933 | 0.28803 |  | 34.5166 | 36.1935 | 50.9156 | 0.28379 | 0.29758 | 0.41863 | 0.18909 | 0.44612 | 0.1043 | 0.1341 | 9226.2575 | 348.7998 | 0.0086399 | 0.9115 | 0.67749 |  |  | 34.3747 | 36.2077 | 51.1159 | 0.28246 | 0.29752 | 0.42002 | 0.039234 | 0.18814 | 0.44588 | 0.00097921 | -0.2505 | 0.0463 | 0.3655 | 9313.01 | 0.4413 | 348.8455 | 0.011559 | 1.2247 | 0.67756 | 0.80752 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | 0.30302 | 0.30412 | 0.39286 | 14.1817 | 0.20056 | 0.4529 | 0.013332 | 4.7128 | 2.8648 | 5.3575 | 7836.0525 | 4.7441 | 365.3283 | 0.0075502 | 0.8169 | 0.6933 | 0.17827 |  | 34.7872 | 36.4774 | 51.3167 | 0.28379 | 0.29758 | 0.41863 | 0.18909 | 0.44612 | 0.1038 | 0.1335 | 9226.8274 | 349.7092 | 0.0086286 | 0.9094 | 0.67749 |  |  | 34.6338 | 36.4785 | 51.4749 | 0.28252 | 0.29757 | 0.4199 | 0.0030156 | 0.18817 | 0.44593 | 0.00093981 | -0.2407 | 0.0618 | 0.3519 | 9305.1926 | 0.4338 | 349.7125 | 0.0081935 | 0.867 | 0.67756 | 0.2796 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | 0.30296 | 0.30457 | 0.39246 | 14.4215 | 0.20034 | 0.45316 | 0.013281 | 4.6477 | 2.983 | 5.3641 | 7816.4714 | 4.6756 | 366.5064 | 0.010892 | 1.1781 | 0.6933 | 0.69925 |  | 35.0589 | 36.7626 | 51.7195 | 0.28378 | 0.29757 | 0.41864 | 0.18908 | 0.44611 | 0.1034 | 0.1329 | 9227.3909 | 350.6168 | 0.0086146 | 0.9076 | 0.67749 |  |  | 34.9258 | 36.7525 | 51.8916 | 0.28264 | 0.29742 | 0.41994 | 0.027474 | 0.18831 | 0.44585 | 0.00081963 | -0.1888 | 0.0345 | 0.3084 | 9308.8369 | 0.3526 | 350.5847 | 0.008245 | 0.8722 | 0.67756 | 0.28727 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | 0.30297 | 0.30459 | 0.39244 | 14.3651 | 0.20034 | 0.45317 | 0.013286 | 4.6624 | 2.9987 | 5.3856 | 7815.4103 | 4.6827 | 367.3733 | 0.0080229 | 0.8669 | 0.6933 | 0.25039 |  | 35.3318 | 37.0489 | 52.1241 | 0.28378 | 0.29757 | 0.41865 | 0.18908 | 0.44611 | 0.103 | 0.1324 | 9227.9483 | 351.5223 | 0.0086057 | 0.9055 | 0.67749 |  |  | 35.2031 | 37.025 | 52.2802 | 0.28274 | 0.29737 | 0.41989 | 0.064509 | 0.1884 | 0.44583 | 0.00073777 | -0.1552 | 0.0278 | 0.2786 | 9306.6831 | 0.3052 | 351.4467 | 0.008158 | 0.862 | 0.67756 | 0.27222 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | 0.30287 | 0.30504 | 0.39209 | 14.5292 | 0.20009 | 0.45342 | 0.013219 | 4.5843 | 3.1139 | 5.3832 | 7797.8082 | 4.6049 | 368.4684 | 0.010144 | 1.0951 | 0.6933 | 0.57954 |  | 35.6059 | 37.3365 | 52.5304 | 0.28377 | 0.29757 | 0.41866 | 0.18908 | 0.44611 | 0.1025 | 0.1318 | 9228.4994 | 352.426 | 0.008592 | 0.9037 | 0.67749 |  |  | 35.4903 | 37.3411 | 52.664 | 0.2828 | 0.29755 | 0.41965 | 0.01232 | 0.18838 | 0.44595 | 0.0007193 | -0.1638 | 0.073 | 0.2727 | 9289.5959 | 0.3329 | 352.4401 | 0.0094071 | 0.9934 | 0.67756 | 0.46615 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | 0.30298 | 0.30508 | 0.39194 | 14.5904 | 0.20015 | 0.45346 | 0.013297 | 4.6286 | 3.1439 | 5.4374 | 7790.9073 | 4.6404 | 369.4545 | 0.0091416 | 0.9861 | 0.6933 | 0.42232 |  | 35.8812 | 37.6254 | 52.9384 | 0.28377 | 0.29756 | 0.41867 | 0.18908 | 0.44611 | 0.1021 | 0.1313 | 9229.0445 | 353.3276 | 0.0085813 | 0.9016 | 0.67749 |  |  | 35.752 | 37.6049 | 53.0153 | 0.28291 | 0.29757 | 0.41952 | 0.054484 | 0.18845 | 0.44598 | 0.0006414 | -0.1375 | 0.0849 | 0.2441 | 9281.1583 | 0.3022 | 353.2641 | 0.007808 | 0.824 | 0.67756 | 0.21613 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | 0.3031 | 0.30466 | 0.39224 | 14.689 | 0.20041 | 0.45323 | 0.013388 | 4.753 | 3.0622 | 5.4981 | 7806.2609 | 4.7587 | 370.4774 | 0.0094889 | 1.0229 | 0.6933 | 0.4754 |  | 36.1576 | 37.9154 | 53.3482 | 0.28376 | 0.29756 | 0.41868 | 0.18908 | 0.4461 | 0.1017 | 0.1307 | 9229.5836 | 354.2274 | 0.0085699 | 0.8998 | 0.67749 |  |  | 36.0922 | 37.9031 | 53.3763 | 0.28336 | 0.29758 | 0.41906 | 0.032441 | 0.18877 | 0.44605 | 0.00030495 | -0.0134 | 0.1123 | 0.1165 | 9252.9003 | 0.1469 | 354.1894 | 0.0087781 | 0.9253 | 0.67756 | 0.36564 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | 0.30312 | 0.30463 | 0.39225 | 14.6228 | 0.20043 | 0.45322 | 0.013403 | 4.7787 | 3.0678 | 5.5234 | 7806.8484 | 4.7763 | 371.3263 | 0.0078817 | 0.8489 | 0.6933 | 0.22443 |  | 36.4352 | 38.2067 | 53.7597 | 0.28376 | 0.29756 | 0.41868 | 0.18907 | 0.4461 | 0.1012 | 0.1302 | 9230.1169 | 355.1252 | 0.0085585 | 0.8978 | 0.67749 |  |  | 36.38 | 38.1885 | 53.7776 | 0.28345 | 0.29754 | 0.419 | 0.047636 | 0.18885 | 0.44605 | 0.00022567 | 0.0172 | 0.1095 | 0.0866 | 9249.9176 | 0.1041 | 355.0691 | 0.0083554 | 0.8797 | 0.67756 | 0.29834 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | 0.30321 | 0.30417 | 0.39262 | 14.7652 | 0.20068 | 0.45296 | 0.013489 | 4.9046 | 2.9756 | 5.5835 | 7824.9528 | 4.9009 | 372.3913 | 0.0098986 | 1.065 | 0.6933 | 0.53612 |  | 36.7139 | 38.4992 | 54.173 | 0.28375 | 0.29755 | 0.41869 | 0.18907 | 0.4461 | 0.1008 | 0.1296 | 9230.6442 | 356.0211 | 0.0085484 | 0.8959 | 0.67749 |  |  | 36.7662 | 38.5431 | 54.1895 | 0.28391 | 0.29763 | 0.41846 | 0.11403 | 0.18916 | 0.44617 | 0.00011073 | 0.1331 | 0.1574 | 0.0427 | 9215.3607 | 0.0376 | 356.1551 | 0.010317 | 1.086 | 0.67756 | 0.60282 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | 0.30325 | 0.3042 | 0.39255 | 14.7235 | 0.2007 | 0.45298 | 0.01352 | 4.9309 | 2.9949 | 5.6167 | 7821.9341 | 4.9179 | 373.2619 | 0.0080971 | 0.8706 | 0.6933 | 0.25573 |  | 36.9939 | 38.793 | 54.588 | 0.28375 | 0.29755 | 0.4187 | 0.18907 | 0.44609 | 0.1004 | 0.1291 | 9231.166 | 356.9151 | 0.0085363 | 0.894 | 0.67749 |  |  | 37.0542 | 38.8332 | 54.5659 | 0.28404 | 0.29768 | 0.41828 | 0.10363 | 0.18923 | 0.44622 | 0.00020421 | 0.1638 | 0.1762 | 0.0791 | 9204.1832 | 0.0704 | 357.0369 | 0.0083875 | 0.8818 | 0.67756 | 0.30144 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | 0.30324 | 0.30419 | 0.39257 | 14.6879 | 0.2007 | 0.45298 | 0.013517 | 4.9473 | 3.0034 | 5.6357 | 7822.6998 | 4.9279 | 374.1366 | 0.0081436 | 0.8747 | 0.6933 | 0.26164 |  | 37.275 | 39.088 | 55.0047 | 0.28375 | 0.29755 | 0.41871 | 0.18907 | 0.44609 | 0.1 | 0.1285 | 9231.682 | 357.8072 | 0.0085243 | 0.8921 | 0.67749 |  |  | 37.0422 | 38.8194 | 54.541 | 0.28406 | 0.29769 | 0.41825 | 0.68717 | 0.18924 | 0.44622 | 0.00022051 | 0.1675 | 0.1797 | 0.0848 | 9202.3223 | 0.1098 | 356.9952 | -0.00039842 | -0.0417 | 0.67756 | -1.0615 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | 0.30328 | 0.30422 | 0.39249 | 14.6782 | 0.20071 | 0.453 | 0.013545 | 4.9714 | 3.0258 | 5.6686 | 7819.2533 | 4.9436 | 375.0362 | 0.0083857 | 0.8996 | 0.6933 | 0.29755 |  | 37.5573 | 39.3842 | 55.4232 | 0.28374 | 0.29754 | 0.41872 | 0.18907 | 0.44609 | 0.0995 | 0.128 | 9232.1925 | 358.6974 | 0.0085145 | 0.8902 | 0.67749 |  |  | 37.3941 | 39.2131 | 55.1512 | 0.28381 | 0.29761 | 0.41858 | 0.43444 | 0.18909 | 0.44614 | 5.7316e-05 | 0.1079 | 0.1483 | 0.0219 | 9223.0455 | 0.0536 | 358.1839 | 0.011335 | 1.1887 | 0.67756 | 0.75439 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | 0.30331 | 0.30428 | 0.39241 | 13.8704 | 0.20071 | 0.45304 | 0.013566 | 4.9711 | 3.0428 | 5.6776 | 7815.137 | 4.9133 | 375.0913 | 0.00051334 | 0.0551 | 0.6933 | -0.92053 |  | 37.8408 | 39.6817 | 55.8435 | 0.28374 | 0.29754 | 0.41872 | 0.18906 | 0.44609 | 0.0991 | 0.1275 | 9232.6975 | 359.5857 | 0.0085048 | 0.8883 | 0.67749 |  |  | 37.7214 | 39.5516 | 55.6099 | 0.28387 | 0.29764 | 0.41849 | 0.32786 | 0.18912 | 0.44617 | 0.00010065 | 0.1217 | 0.1593 | 0.039 | 9217.257 | 0.0473 | 359.1979 | 0.009676 | 1.014 | 0.67756 | 0.49655 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | 0.30333 | 0.30429 | 0.39237 | 13.8515 | 0.20072 | 0.45305 | 0.013585 | 4.9949 | 3.0581 | 5.7065 | 7813.5507 | 4.9293 | 375.9763 | 0.0082736 | 0.885 | 0.6933 | 0.2765 |  | 38.1255 | 39.9804 | 56.2654 | 0.28373 | 0.29754 | 0.41873 | 0.18906 | 0.44608 | 0.0987 | 0.1269 | 9233.1971 | 360.4721 | 0.0084912 | 0.8864 | 0.67749 |  |  | 38.0731 | 39.9457 | 56.2085 | 0.28365 | 0.2976 | 0.41876 | 0.086793 | 0.18898 | 0.44611 | 8.896e-05 | 0.0652 | 0.1363 | 0.0348 | 9234.0924 | 0.0515 | 360.3694 | 0.011185 | 1.1715 | 0.67756 | 0.729 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | 0.30336 | 0.30431 | 0.39233 | 13.7745 | 0.20073 | 0.45307 | 0.013606 | 5.0173 | 3.074 | 5.7345 | 7811.62 | 4.942 | 376.7971 | 0.0076835 | 0.8208 | 0.6933 | 0.1839 |  | 38.4113 | 40.2803 | 56.6892 | 0.28373 | 0.29753 | 0.41874 | 0.18906 | 0.44608 | 0.0983 | 0.1264 | 9233.6913 | 361.3566 | 0.0084838 | 0.8845 | 0.67749 |  |  | 38.3666 | 40.2588 | 56.5864 | 0.28375 | 0.29775 | 0.4185 | 0.053376 | 0.189 | 0.44621 | 0.00014698 | 0.0736 | 0.1786 | 0.0578 | 9217.0486 | 0.0716 | 361.2933 | 0.0088271 | 0.9239 | 0.67756 | 0.36357 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | 0.30303 | 0.30428 | 0.39269 | 14.015 | 0.20051 | 0.453 | 0.01338 | 4.9459 | 3.0596 | 5.6665 | 7827.857 | 4.8876 | 377.9537 | 0.010832 | 1.1566 | 0.6933 | 0.66824 |  | 38.6983 | 40.5815 | 57.1147 | 0.28372 | 0.29753 | 0.41875 | 0.18906 | 0.44608 | 0.0979 | 0.1259 | 9234.1803 | 362.2393 | 0.0084715 | 0.8827 | 0.67749 |  |  | 38.6525 | 40.5533 | 56.9892 | 0.2838 | 0.29776 | 0.41844 | 0.06949 | 0.18903 | 0.44623 | 0.0001534 | 0.0866 | 0.1854 | 0.0606 | 9213.0221 | 0.0636 | 362.1568 | 0.0082571 | 0.8635 | 0.67756 | 0.27443 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | 0.30269 | 0.3043 | 0.39301 | 15.1456 | 0.20025 | 0.45296 | 0.013145 | 4.8798 | 3.0692 | 5.6158 | 7842.0669 | 4.8665 | 380.0498 | 0.019631 | 2.0961 | 0.6933 | 2.0233 |  | 38.9865 | 40.8839 | 57.5419 | 0.28372 | 0.29753 | 0.41875 | 0.18906 | 0.44608 | 0.0975 | 0.1253 | 9234.6641 | 363.1201 | 0.0084603 | 0.8808 | 0.67749 |  |  | 38.9673 | 40.866 | 57.4166 | 0.28391 | 0.29775 | 0.41834 | 0.043783 | 0.18911 | 0.44624 | 0.00017401 | 0.1209 | 0.1903 | 0.069 | 9206.9284 | 0.0469 | 363.068 | 0.0087207 | 0.9112 | 0.67756 | 0.34483 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | 0.30273 | 0.30432 | 0.39294 | 14.374 | 0.20027 | 0.45298 | 0.013176 | 4.8899 | 3.0796 | 5.6305 | 7838.8897 | 4.8452 | 380.1319 | 0.00077073 | 0.0821 | 0.6933 | -0.88158 |  | 39.2759 | 41.1876 | 57.9709 | 0.28371 | 0.29752 | 0.41876 | 0.18905 | 0.44607 | 0.0971 | 0.1248 | 9235.1428 | 363.999 | 0.0084512 | 0.8789 | 0.67749 |  |  | 39.2443 | 41.1562 | 57.7876 | 0.28399 | 0.29783 | 0.41818 | 0.076237 | 0.18914 | 0.4463 | 0.00024157 | 0.1319 | 0.2146 | 0.0962 | 9196.6556 | 0.0648 | 363.9084 | 0.0080511 | 0.8404 | 0.67756 | 0.24034 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | 0.30274 | 0.30439 | 0.39287 | 14.3881 | 0.20025 | 0.45302 | 0.013178 | 4.8965 | 3.1088 | 5.652 | 7835.4252 | 4.8461 | 381.0428 | 0.00855 | 0.9109 | 0.6933 | 0.31385 |  | 39.5665 | 41.4925 | 58.4017 | 0.28371 | 0.29752 | 0.41877 | 0.18905 | 0.44607 | 0.0967 | 0.1243 | 9235.6164 | 364.8761 | 0.0084412 | 0.8771 | 0.67749 |  |  | 39.4196 | 41.4094 | 58.319 | 0.28329 | 0.29759 | 0.41911 | 0.20028 | 0.18872 | 0.44605 | 0.00033239 | -0.0362 | 0.1167 | 0.1331 | 9256.1742 | 0.1751 | 364.6377 | 0.0069927 | 0.7293 | 0.67756 | 0.076366 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | 0.30279 | 0.30449 | 0.39272 | 14.4134 | 0.20025 | 0.45309 | 0.013217 | 4.9148 | 3.1498 | 5.6899 | 7827.9723 | 4.8561 | 381.9635 | 0.0086529 | 0.9207 | 0.6933 | 0.32799 |  | 39.8583 | 41.7987 | 58.8342 | 0.28371 | 0.29752 | 0.41877 | 0.18905 | 0.44607 | 0.0963 | 0.1238 | 9236.0851 | 365.7513 | 0.0084304 | 0.8752 | 0.67749 |  |  | 39.5773 | 41.6502 | 58.9142 | 0.28241 | 0.2972 | 0.42039 | 0.35527 | 0.18822 | 0.44568 | 0.00091216 | -0.2352 | -0.0312 | 0.3659 | 9339.4858 | 0.3792 | 365.3275 | 0.0066251 | 0.6898 | 0.67756 | 0.018068 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | 0.30292 | 0.30456 | 0.39253 | 14.3784 | 0.20032 | 0.45315 | 0.013307 | 4.9614 | 3.1847 | 5.7485 | 7819.2529 | 4.8888 | 382.8182 | 0.0080399 | 0.8547 | 0.6933 | 0.23279 |  | 40.1512 | 42.1061 | 59.2684 | 0.2837 | 0.29752 | 0.41878 | 0.18905 | 0.44607 | 0.0959 | 0.1233 | 9236.5488 | 366.6247 | 0.0084187 | 0.8734 | 0.67749 |  |  | 39.9153 | 41.9875 | 59.3317 | 0.28262 | 0.29729 | 0.42009 | 0.28167 | 0.18834 | 0.44577 | 0.00076675 | -0.1886 | 0.0028 | 0.3089 | 9320.0046 | 0.3288 | 366.2884 | 0.0092349 | 0.9609 | 0.67756 | 0.41818 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | 0.30287 | 0.30454 | 0.3926 | 14.3905 | 0.20028 | 0.45313 | 0.013274 | 4.966 | 3.1884 | 5.7549 | 7822.4959 | 4.8912 | 383.7211 | 0.0084994 | 0.9029 | 0.6933 | 0.30231 |  | 40.4453 | 42.4147 | 59.7045 | 0.2837 | 0.29751 | 0.41879 | 0.18905 | 0.44606 | 0.0955 | 0.1228 | 9237.0077 | 367.4963 | 0.0084111 | 0.8716 | 0.67749 |  |  | 40.6006 | 42.4679 | 59.9479 | 0.28389 | 0.29694 | 0.41917 | 0.12543 | 0.1894 | 0.44575 | 0.00047493 | 0.2387 | -0.0057 | 0.1924 | 9266.2062 | 0.2718 | 367.646 | 0.013052 | 1.3576 | 0.67756 | 1.0037 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | 0.30294 | 0.30455 | 0.39251 | 14.4027 | 0.20034 | 0.45315 | 0.01333 | 5.0067 | 3.2079 | 5.8004 | 7818.4989 | 4.9223 | 384.622 | 0.0084929 | 0.9009 | 0.6933 | 0.29943 |  | 40.7406 | 42.7246 | 60.1422 | 0.28369 | 0.29751 | 0.4188 | 0.18904 | 0.44606 | 0.0951 | 0.1223 | 9237.4618 | 368.366 | 0.0083987 | 0.8697 | 0.67749 |  |  | 40.8001 | 42.7238 | 59.9389 | 0.28439 | 0.2978 | 0.4178 | 0.0018725 | 0.18944 | 0.44634 | 0.00048964 | 0.2573 | 0.2373 | 0.1988 | 9173.8814 | 0.1745 | 368.364 | 0.0069077 | 0.718 | 0.67756 | 0.059688 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | 0.30292 | 0.30453 | 0.39255 | 14.4145 | 0.20033 | 0.45313 | 0.013319 | 5.022 | 3.2128 | 5.8166 | 7820.4329 | 4.9336 | 385.5209 | 0.0084786 | 0.8989 | 0.6933 | 0.29654 |  | 41.0371 | 43.0357 | 60.5818 | 0.28369 | 0.29751 | 0.4188 | 0.18904 | 0.44606 | 0.0947 | 0.1218 | 9237.9112 | 369.2339 | 0.0083912 | 0.8679 | 0.67749 |  |  | 41.1872 | 43.1488 | 61.5795 | 0.28227 | 0.29571 | 0.42202 | 0.26281 | 0.18868 | 0.44475 | 0.0013554 | -0.0523 | -0.4115 | 0.5531 | 9459.6863 | 0.3873 | 369.5481 | 0.011405 | 1.1841 | 0.67756 | 0.7476 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | 0.30295 | 0.30454 | 0.39251 | 14.325 | 0.20034 | 0.45314 | 0.013338 | 5.0436 | 3.2277 | 5.8434 | 7818.7842 | 4.9454 | 386.3094 | 0.0074467 | 0.7885 | 0.6933 | 0.13731 |  | 41.3348 | 43.3481 | 61.0231 | 0.28369 | 0.2975 | 0.41881 | 0.18904 | 0.44606 | 0.0943 | 0.1213 | 9238.356 | 370.1 | 0.00838 | 0.8661 | 0.67749 |  |  | 41.245 | 43.3659 | 61.5885 | 0.28211 | 0.29662 | 0.42126 | 0.041063 | 0.18823 | 0.44529 | 0.0011208 | -0.2388 | -0.1941 | 0.4587 | 9400.9307 | 0.356 | 370.1492 | 0.0057947 | 0.6011 | 0.67756 | -0.11284 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | 0.30297 | 0.30451 | 0.39252 | 14.4209 | 0.20037 | 0.45313 | 0.013358 | 5.0756 | 3.2354 | 5.8752 | 7818.9835 | 4.9735 | 387.2944 | 0.0093104 | 0.985 | 0.6933 | 0.42073 |  | 41.6337 | 43.6617 | 61.4662 | 0.28368 | 0.2975 | 0.41882 | 0.18904 | 0.44605 | 0.0939 | 0.1208 | 9238.7961 | 370.9643 | 0.0083708 | 0.8643 | 0.67749 |  |  | 41.2464 | 43.3668 | 61.5762 | 0.28214 | 0.29665 | 0.42121 | 0.67542 | 0.18824 | 0.44531 | 0.0010959 | -0.2342 | -0.1857 | 0.449 | 9397.1149 | 0.3605 | 370.1518 | 2.4012e-05 | 0.0026 | 0.67756 | -0.99616 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | 0.30298 | 0.3045 | 0.39252 | 13.5593 | 0.20038 | 0.45312 | 0.013367 | 5.08 | 3.2318 | 5.8776 | 7819.2538 | 4.9458 | 387.2487 | -0.00043175 | -0.0457 | 0.6933 | -1.0659 |  | 41.9338 | 43.9766 | 61.911 | 0.28368 | 0.2975 | 0.41882 | 0.18904 | 0.44605 | 0.0935 | 0.1203 | 9239.2318 | 371.8268 | 0.0083599 | 0.8625 | 0.67749 |  |  | 41.5868 | 43.7979 | 61.6059 | 0.28292 | 0.29796 | 0.41911 | 0.40635 | 0.18831 | 0.44622 | 0.00074717 | -0.2058 | 0.19 | 0.3074 | 9252.287 | 0.4355 | 371.338 | 0.011469 | 1.1862 | 0.67756 | 0.7507 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | 0.303 | 0.3046 | 0.39241 | 13.551 | 0.20036 | 0.45318 | 0.01338 | 5.0864 | 3.2689 | 5.9034 | 7813.8578 | 4.9449 | 388.1173 | 0.0082368 | 0.8686 | 0.6933 | 0.25284 |  | 42.235 | 44.2927 | 62.3576 | 0.28367 | 0.2975 | 0.41883 | 0.18903 | 0.44605 | 0.0931 | 0.1198 | 9239.6629 | 372.6875 | 0.0083509 | 0.8607 | 0.67749 |  |  | 41.9088 | 44.15 | 62.0607 | 0.28294 | 0.29807 | 0.41899 | 0.32217 | 0.18828 | 0.44629 | 0.00078987 | -0.2179 | 0.2185 | 0.3264 | 9243.5826 | 0.4661 | 372.2997 | 0.0093029 | 0.9617 | 0.67756 | 0.41936 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | 0.30279 | 0.30412 | 0.39309 | 13.6104 | 0.2004 | 0.45287 | 0.013255 | 5.1244 | 3.1432 | 5.8703 | 7846.3168 | 4.9932 | 389.0572 | 0.0089221 | 0.9399 | 0.6933 | 0.35568 |  | 42.5375 | 44.6101 | 62.806 | 0.28367 | 0.29749 | 0.41884 | 0.18903 | 0.44605 | 0.0928 | 0.1193 | 9240.0897 | 373.5464 | 0.0083421 | 0.8589 | 0.67749 |  |  | 42.437 | 44.5319 | 63.3173 | 0.28237 | 0.29631 | 0.42131 | 0.1753 | 0.18853 | 0.44514 | 0.0010395 | -0.1153 | -0.2585 | 0.4313 | 9407.3938 | 0.2789 | 373.3354 | 0.010028 | 1.0357 | 0.67756 | 0.52858 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | 0.30279 | 0.30415 | 0.39306 | 13.6154 | 0.20039 | 0.45289 | 0.013256 | 5.1366 | 3.1623 | 5.8913 | 7844.8201 | 4.9996 | 389.9364 | 0.0083541 | 0.8792 | 0.6933 | 0.26813 |  | 42.8411 | 44.9287 | 63.2561 | 0.28367 | 0.29749 | 0.41884 | 0.18903 | 0.44605 | 0.0924 | 0.1188 | 9240.5121 | 374.4035 | 0.0083315 | 0.8571 | 0.67749 |  |  | 42.6815 | 44.8387 | 63.3726 | 0.28286 | 0.29716 | 0.41998 | 0.20032 | 0.18857 | 0.44572 | 0.00056452 | -0.1003 | -0.0159 | 0.2351 | 9314.6214 | 0.209 | 374.1619 | 0.0080105 | 0.8265 | 0.67756 | 0.21982 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | 0.30249 | 0.30368 | 0.39383 | 13.6048 | 0.20035 | 0.45257 | 0.013067 | 5.1398 | 3.0302 | 5.8275 | 7881.4527 | 5.0187 | 390.7971 | 0.0081861 | 0.8607 | 0.6933 | 0.24145 |  | 43.146 | 45.2486 | 63.708 | 0.28366 | 0.29749 | 0.41885 | 0.18903 | 0.44604 | 0.092 | 0.1183 | 9240.9303 | 375.2589 | 0.0083219 | 0.8554 | 0.67749 |  |  | 42.9975 | 45.1775 | 63.8165 | 0.28289 | 0.29724 | 0.41987 | 0.15713 | 0.18856 | 0.44578 | 0.00053763 | -0.1031 | 0.0068 | 0.2247 | 9306.5768 | 0.215 | 375.0692 | 0.0088 | 0.9073 | 0.67756 | 0.33907 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | 0.30251 | 0.30374 | 0.39374 | 13.6589 | 0.20034 | 0.45261 | 0.013082 | 5.1551 | 3.0591 | 5.8557 | 7877.4121 | 5.0279 | 391.7259 | 0.008842 | 0.9288 | 0.6933 | 0.33967 |  | 43.452 | 45.5697 | 64.1616 | 0.28366 | 0.29748 | 0.41886 | 0.18903 | 0.44604 | 0.0916 | 0.1178 | 9241.3441 | 376.1124 | 0.0083125 | 0.8535 | 0.67749 |  |  | 43.3308 | 45.4949 | 64.4582 | 0.28268 | 0.2968 | 0.42052 | 0.16414 | 0.18857 | 0.44548 | 0.00072213 | -0.0992 | -0.1173 | 0.3029 | 9351.6607 | 0.2114 | 375.9142 | 0.0082027 | 0.845 | 0.67756 | 0.24713 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | 0.30256 | 0.30379 | 0.39365 | 13.6139 | 0.20036 | 0.45264 | 0.013113 | 5.1775 | 3.084 | 5.8882 | 7873.2259 | 5.0403 | 392.5455 | 0.007812 | 0.8196 | 0.6933 | 0.18216 |  | 43.7592 | 45.8921 | 64.6171 | 0.28366 | 0.29748 | 0.41886 | 0.18903 | 0.44604 | 0.0913 | 0.1173 | 9241.7539 | 376.9642 | 0.0083049 | 0.8518 | 0.67749 |  |  | 43.48 | 45.7626 | 64.9062 | 0.28207 | 0.29687 | 0.42106 | 0.28218 | 0.1881 | 0.44543 | 0.0011114 | -0.3004 | -0.1381 | 0.4676 | 9385.3788 | 0.4231 | 376.6227 | 0.0068877 | 0.7085 | 0.67756 | 0.045667 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | 0.30265 | 0.30386 | 0.39349 | 14.4297 | 0.20039 | 0.4527 | 0.013175 | 5.2303 | 3.1308 | 5.9579 | 7865.5625 | 5.1069 | 394.295 | 0.016682 | 1.7495 | 0.6933 | 1.5234 |  | 44.0677 | 46.2157 | 65.0743 | 0.28365 | 0.29748 | 0.41887 | 0.18903 | 0.44604 | 0.0909 | 0.1169 | 9242.1595 | 377.8143 | 0.0082938 | 0.8501 | 0.67749 |  |  | 44.0396 | 46.1885 | 65.6347 | 0.28255 | 0.29634 | 0.42111 | 0.058854 | 0.18865 | 0.44518 | 0.00093434 | -0.0664 | -0.2451 | 0.3947 | 9394.0178 | 0.2549 | 377.743 | 0.010897 | 1.1203 | 0.67756 | 0.65344 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | 0.30271 | 0.30384 | 0.39346 | 14.399 | 0.20045 | 0.45269 | 0.013221 | 5.2716 | 3.1389 | 5.9982 | 7864.0166 | 5.1381 | 395.1275 | 0.0079421 | 0.8325 | 0.6933 | 0.20077 |  | 44.3773 | 46.5406 | 65.5333 | 0.28365 | 0.29748 | 0.41887 | 0.18902 | 0.44604 | 0.0905 | 0.1164 | 9242.561 | 378.6626 | 0.0082856 | 0.8483 | 0.67749 |  |  | 44.356 | 46.5217 | 66.0982 | 0.28257 | 0.29636 | 0.42107 | 0.04061 | 0.18865 | 0.4452 | 0.0009179 | -0.0662 | -0.2398 | 0.3891 | 9391.6685 | 0.2506 | 378.6133 | 0.0084734 | 0.8703 | 0.67756 | 0.28447 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | 0.30272 | 0.304 | 0.39328 | 14.3868 | 0.2004 | 0.45279 | 0.013229 | 5.2662 | 3.193 | 6.0217 | 7855.4285 | 5.1246 | 395.9777 | 0.0081216 | 0.8502 | 0.6933 | 0.2263 |  | 44.6881 | 46.8667 | 65.994 | 0.28365 | 0.29747 | 0.41888 | 0.18902 | 0.44603 | 0.0901 | 0.1159 | 9242.9585 | 379.5091 | 0.0082757 | 0.8465 | 0.67749 |  |  | 44.6816 | 46.8524 | 66.5208 | 0.2827 | 0.29643 | 0.42087 | 0.030512 | 0.18872 | 0.44526 | 0.00083167 | -0.0368 | -0.2143 | 0.3538 | 9378.2014 | 0.2313 | 379.472 | 0.0083678 | 0.8587 | 0.67756 | 0.26735 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | 0.30275 | 0.30402 | 0.39324 | 14.3891 | 0.20041 | 0.4528 | 0.013246 | 5.2877 | 3.2107 | 6.0497 | 7853.4606 | 5.1391 | 396.8423 | 0.0082666 | 0.8646 | 0.6933 | 0.24707 |  | 45.0001 | 47.1942 | 66.4566 | 0.28364 | 0.29747 | 0.41889 | 0.18902 | 0.44603 | 0.0898 | 0.1154 | 9243.352 | 380.3539 | 0.0082685 | 0.8448 | 0.67749 |  |  | 44.8365 | 47.1122 | 66.9671 | 0.28214 | 0.29646 | 0.4214 | 0.17375 | 0.18831 | 0.44519 | 0.0011023 | -0.2151 | -0.2427 | 0.4703 | 9411.3863 | 0.3305 | 380.143 | 0.0065456 | 0.671 | 0.67756 | -0.0096787 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | 0.30282 | 0.30408 | 0.3931 | 14.4741 | 0.20043 | 0.45285 | 0.013295 | 5.3186 | 3.2459 | 6.0949 | 7846.945 | 5.1623 | 397.7944 | 0.0091114 | 0.9521 | 0.6933 | 0.37328 |  | 45.3133 | 47.5228 | 66.9209 | 0.28364 | 0.29747 | 0.41889 | 0.18902 | 0.44603 | 0.0894 | 0.115 | 9243.7416 | 381.197 | 0.0082579 | 0.8431 | 0.67749 |  |  | 45.1587 | 47.4601 | 67.4363 | 0.28214 | 0.29652 | 0.42133 | 0.13194 | 0.18828 | 0.44523 | 0.0010838 | -0.2248 | -0.2267 | 0.4642 | 9406.3596 | 0.3352 | 381.0366 | 0.0087265 | 0.8936 | 0.67756 | 0.31885 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | 0.3029 | 0.30406 | 0.39304 | 14.5018 | 0.2005 | 0.45285 | 0.013359 | 5.37 | 3.2571 | 6.1452 | 7844.1715 | 5.2034 | 398.6826 | 0.0085104 | 0.8882 | 0.6933 | 0.28111 |  | 45.6277 | 47.8527 | 67.387 | 0.28364 | 0.29747 | 0.4189 | 0.18902 | 0.44603 | 0.0891 | 0.1145 | 9244.1274 | 382.0383 | 0.0082501 | 0.8413 | 0.67749 |  |  | 45.4836 | 47.7977 | 67.8729 | 0.28224 | 0.2966 | 0.42117 | 0.11494 | 0.18832 | 0.44529 | 0.0010118 | -0.2084 | -0.2026 | 0.4348 | 9395.09 | 0.3162 | 381.8984 | 0.0084252 | 0.8618 | 0.67756 | 0.27192 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | 0.3029 | 0.30408 | 0.39303 | 13.6954 | 0.20049 | 0.45286 | 0.013357 | 5.3652 | 3.2603 | 6.1433 | 7843.7136 | 5.1672 | 398.6616 | -0.00020215 | -0.021 | 0.6933 | -1.0303 |  | 45.9433 | 48.1839 | 67.8549 | 0.28363 | 0.29746 | 0.4189 | 0.18902 | 0.44602 | 0.0887 | 0.114 | 9244.5094 | 382.878 | 0.0082404 | 0.8397 | 0.67749 |  |  | 45.9092 | 48.1827 | 68.3372 | 0.28264 | 0.29664 | 0.42072 | 0.0024905 | 0.1886 | 0.44537 | 0.000769 | -0.0886 | -0.1664 | 0.3318 | 9366.3671 | 0.2144 | 382.8749 | 0.009554 | 0.9765 | 0.67756 | 0.44121 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | 0.30294 | 0.30404 | 0.39302 | 14.425 | 0.20053 | 0.45285 | 0.013388 | 5.4189 | 3.2749 | 6.1974 | 7843.6298 | 5.2363 | 400.3105 | 0.015841 | 1.6489 | 0.6933 | 1.3783 |  | 46.2601 | 48.5164 | 68.3245 | 0.28363 | 0.29746 | 0.41891 | 0.18901 | 0.44602 | 0.0883 | 0.1136 | 9244.8876 | 383.7159 | 0.008231 | 0.8379 | 0.67749 |  |  | 46.2424 | 48.5451 | 68.8204 | 0.28264 | 0.29672 | 0.42064 | 0.059155 | 0.18858 | 0.44542 | 0.00074379 | -0.1016 | -0.1465 | 0.322 | 9360.6052 | 0.2146 | 383.7881 | 0.0089428 | 0.9132 | 0.67756 | 0.34778 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | 0.30293 | 0.30404 | 0.39303 | 14.4616 | 0.20053 | 0.45284 | 0.013384 | 5.4353 | 3.2847 | 6.2172 | 7844.1942 | 5.249 | 401.2033 | 0.0085793 | 0.8928 | 0.6933 | 0.28775 |  | 46.5781 | 48.8501 | 68.7959 | 0.28363 | 0.29746 | 0.41891 | 0.18901 | 0.44602 | 0.088 | 0.1131 | 9245.2621 | 384.5521 | 0.0082226 | 0.8362 | 0.67749 |  |  | 46.6662 | 48.9143 | 69.2707 | 0.28308 | 0.29672 | 0.4202 | 0.13142 | 0.1889 | 0.44549 | 0.00054529 | 0.0372 | -0.1182 | 0.2368 | 9332.887 | 0.17 | 384.7125 | 0.0090606 | 0.9244 | 0.67756 | 0.36431 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | 0.30296 | 0.30409 | 0.39296 | 14.3952 | 0.20053 | 0.45287 | 0.013406 | 5.4535 | 3.3097 | 6.2461 | 7840.4975 | 5.257 | 401.9819 | 0.0074925 | 0.7786 | 0.6933 | 0.12303 |  | 46.8974 | 49.185 | 69.2691 | 0.28362 | 0.29746 | 0.41892 | 0.18901 | 0.44602 | 0.0876 | 0.1127 | 9245.6329 | 385.3866 | 0.0082142 | 0.8345 | 0.67749 |  |  | 46.9657 | 49.235 | 69.7041 | 0.28309 | 0.29677 | 0.42015 | 0.10166 | 0.18888 | 0.44552 | 0.00051607 | 0.0316 | -0.1051 | 0.2249 | 9328.8353 | 0.1568 | 385.5108 | 0.007831 | 0.7983 | 0.67756 | 0.1782 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | 0.30305 | 0.30373 | 0.39321 | 14.5431 | 0.20074 | 0.45268 | 0.013492 | 5.5726 | 3.2323 | 6.3106 | 7853.5714 | 5.3707 | 402.9921 | 0.0097316 | 1.0102 | 0.6933 | 0.45708 |  | 47.2178 | 49.5212 | 69.7441 | 0.28362 | 0.29745 | 0.41893 | 0.18901 | 0.44602 | 0.0873 | 0.1122 | 9246 | 386.2193 | 0.0082069 | 0.8327 | 0.67749 |  |  | 46.9842 | 49.2516 | 69.7169 | 0.28312 | 0.29678 | 0.4201 | 0.54441 | 0.1889 | 0.44553 | 0.00049715 | 0.0386 | -0.0993 | 0.2171 | 9325.9178 | 0.17 | 385.552 | 0.00040483 | 0.0412 | 0.67756 | -0.93919 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | 0.30309 | 0.30367 | 0.39323 | 14.5248 | 0.20079 | 0.45265 | 0.013525 | 5.6148 | 3.2289 | 6.3462 | 7854.7505 | 5.4042 | 403.8199 | 0.0079811 | 0.8278 | 0.6933 | 0.19399 |  | 47.5394 | 49.8587 | 70.2209 | 0.28362 | 0.29745 | 0.41893 | 0.18901 | 0.44602 | 0.0869 | 0.1118 | 9246.3637 | 387.0504 | 0.0081977 | 0.8311 | 0.67749 |  |  | 47.3221 | 49.6061 | 70.1739 | 0.28319 | 0.29686 | 0.41995 | 0.50663 | 0.18892 | 0.44559 | 0.00043131 | 0.0495 | -0.0735 | 0.189 | 9315.3868 | 0.1526 | 386.4288 | 0.0086294 | 0.8768 | 0.67756 | 0.29406 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | 0.30317 | 0.30327 | 0.39357 | 14.636 | 0.20101 | 0.45242 | 0.013607 | 5.7377 | 3.1327 | 6.4081 | 7871.6348 | 5.5237 | 404.7871 | 0.0093347 | 0.9672 | 0.6933 | 0.39506 |  | 47.8622 | 50.1975 | 70.6995 | 0.28361 | 0.29745 | 0.41894 | 0.18901 | 0.44601 | 0.0866 | 0.1113 | 9246.7238 | 387.8798 | 0.0081896 | 0.8294 | 0.67749 |  |  | 47.6999 | 50.0136 | 70.7033 | 0.28323 | 0.29696 | 0.41981 | 0.36635 | 0.18891 | 0.44566 | 0.00036733 | 0.0431 | -0.0443 | 0.1616 | 9305.8995 | 0.1209 | 387.4303 | 0.0098639 | 1.0015 | 0.67756 | 0.4781 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | 0.30319 | 0.30327 | 0.39354 | 14.6361 | 0.20102 | 0.45243 | 0.013624 | 5.7636 | 3.1447 | 6.4372 | 7870.6009 | 5.5421 | 405.6313 | 0.0081554 | 0.8442 | 0.6933 | 0.21765 |  | 48.1863 | 50.5375 | 71.1798 | 0.28361 | 0.29745 | 0.41894 | 0.18901 | 0.44601 | 0.0862 | 0.1109 | 9247.0804 | 388.7076 | 0.008179 | 0.8278 | 0.67749 |  |  | 48.0549 | 50.3793 | 71.1966 | 0.28329 | 0.29699 | 0.41972 | 0.31303 | 0.18894 | 0.44569 | 0.00032932 | 0.0593 | -0.032 | 0.1453 | 9299.5806 | 0.1141 | 388.323 | 0.0088009 | 0.8927 | 0.67756 | 0.31753 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | 0.30307 | 0.30371 | 0.39321 | 14.963 | 0.20076 | 0.45267 | 0.013516 | 5.6666 | 3.2757 | 6.4158 | 7853.7404 | 5.4545 | 406.8304 | 0.011596 | 1.1991 | 0.6933 | 0.72954 |  | 48.5115 | 50.8788 | 71.662 | 0.28361 | 0.29745 | 0.41895 | 0.189 | 0.44601 | 0.0859 | 0.1104 | 9247.4335 | 389.5336 | 0.0081738 | 0.826 | 0.67749 |  |  | 48.3659 | 50.7016 | 71.6139 | 0.28337 | 0.29705 | 0.41958 | 0.34828 | 0.18898 | 0.44574 | 0.00027463 | 0.0747 | -0.0107 | 0.1216 | 9290.3436 | 0.1071 | 389.1054 | 0.0077204 | 0.7824 | 0.67756 | 0.15474 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | 0.30313 | 0.30369 | 0.39318 | 14.9573 | 0.20081 | 0.45267 | 0.013558 | 5.707 | 3.2845 | 6.4559 | 7852.2891 | 5.4851 | 407.665 | 0.0080774 | 0.8346 | 0.6933 | 0.2038 |  | 48.8379 | 51.2213 | 72.1459 | 0.2836 | 0.29744 | 0.41895 | 0.189 | 0.44601 | 0.0855 | 0.11 | 9247.7833 | 390.358 | 0.0081633 | 0.8244 | 0.67749 |  |  | 48.761 | 51.0707 | 72.3451 | 0.2832 | 0.29662 | 0.42018 | 0.29402 | 0.18902 | 0.44545 | 0.00056256 | 0.0944 | -0.1397 | 0.2498 | 9332.5547 | 0.2239 | 389.9962 | 0.0087985 | 0.8908 | 0.67756 | 0.31472 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | 0.30306 | 0.30407 | 0.39287 | 15.1636 | 0.20061 | 0.45288 | 0.013493 | 5.635 | 3.3986 | 6.4513 | 7836.911 | 5.4189 | 408.7294 | 0.010311 | 1.0644 | 0.6933 | 0.53526 |  | 49.1656 | 51.5651 | 72.6316 | 0.2836 | 0.29744 | 0.41896 | 0.189 | 0.44601 | 0.0852 | 0.1095 | 9248.1297 | 391.1807 | 0.0081556 | 0.8227 | 0.67749 |  |  | 49.1123 | 51.4233 | 72.8239 | 0.2833 | 0.29663 | 0.42007 | 0.27499 | 0.18909 | 0.44547 | 0.00054693 | 0.1236 | -0.1311 | 0.2437 | 9325.9088 | 0.2407 | 390.8419 | 0.0083632 | 0.8457 | 0.67756 | 0.24816 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | 0.30312 | 0.30404 | 0.39284 | 15.193 | 0.20067 | 0.45287 | 0.013538 | 5.6797 | 3.4068 | 6.4944 | 7835.5083 | 5.4545 | 409.5992 | 0.0084345 | 0.8698 | 0.6933 | 0.25457 |  | 49.4945 | 51.9102 | 73.1191 | 0.2836 | 0.29744 | 0.41896 | 0.189 | 0.446 | 0.0848 | 0.1091 | 9248.4728 | 392.0018 | 0.008147 | 0.8211 | 0.67749 |  |  | 49.5194 | 51.8095 | 73.6041 | 0.28308 | 0.29617 | 0.42076 | 0.19399 | 0.1891 | 0.44515 | 0.00085811 | 0.1299 | -0.2719 | 0.3837 | 9373.7817 | 0.3618 | 391.7626 | 0.0091123 | 0.9207 | 0.67756 | 0.35885 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | 0.30312 | 0.30412 | 0.39275 | 15.2674 | 0.20064 | 0.45292 | 0.01354 | 5.6858 | 3.4422 | 6.5182 | 7831.2834 | 5.4574 | 410.5165 | 0.0089046 | 0.9173 | 0.6933 | 0.32308 |  | 49.8245 | 52.2566 | 73.6084 | 0.28359 | 0.29744 | 0.41897 | 0.189 | 0.446 | 0.0845 | 0.1087 | 9248.8126 | 392.8212 | 0.0081395 | 0.8194 | 0.67749 |  |  | 49.8618 | 52.147 | 74.0598 | 0.2832 | 0.29617 | 0.42063 | 0.20973 | 0.18918 | 0.44517 | 0.00084961 | 0.168 | -0.263 | 0.3809 | 9365.7592 | 0.3889 | 392.5626 | 0.0079242 | 0.8 | 0.67756 | 0.18071 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | 0.30311 | 0.30418 | 0.39271 | 14.5633 | 0.20061 | 0.45295 | 0.013532 | 5.6719 | 3.4585 | 6.5151 | 7828.9898 | 5.4134 | 410.5798 | 0.00061495 | 0.0633 | 0.6933 | -0.9087 |  | 50.1558 | 52.6042 | 74.0995 | 0.28359 | 0.29743 | 0.41897 | 0.189 | 0.446 | 0.0842 | 0.1082 | 9249.1492 | 393.639 | 0.0081311 | 0.8178 | 0.67749 |  |  | 50.2239 | 52.521 | 74.5334 | 0.28331 | 0.29626 | 0.42043 | 0.15816 | 0.18923 | 0.44524 | 0.00079212 | 0.1898 | -0.2322 | 0.3564 | 9352.2604 | 0.3842 | 393.4438 | 0.0087386 | 0.8812 | 0.67756 | 0.30055 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | 0.30311 | 0.30416 | 0.39273 | 14.4994 | 0.20062 | 0.45294 | 0.013537 | 5.6939 | 3.4618 | 6.5362 | 7830.0638 | 5.4273 | 411.3415 | 0.0074171 | 0.7617 | 0.6933 | 0.098652 |  | 50.4883 | 52.9531 | 74.5924 | 0.28359 | 0.29743 | 0.41898 | 0.189 | 0.446 | 0.0838 | 0.1078 | 9249.4827 | 394.4551 | 0.0081238 | 0.8161 | 0.67749 |  |  | 50.5497 | 52.8511 | 75.0339 | 0.2833 | 0.29619 | 0.42051 | 0.19262 | 0.18925 | 0.4452 | 0.00083887 | 0.1991 | -0.253 | 0.3787 | 9358.1014 | 0.4101 | 394.2169 | 0.0076773 | 0.7731 | 0.67756 | 0.14101 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | 0.30321 | 0.30374 | 0.39305 | 15.0265 | 0.20086 | 0.45271 | 0.013629 | 5.8404 | 3.3679 | 6.6161 | 7846.1307 | 5.5796 | 412.7502 | 0.013729 | 1.4087 | 0.6933 | 1.0319 |  | 50.822 | 53.3032 | 75.0871 | 0.28359 | 0.29743 | 0.41898 | 0.18899 | 0.446 | 0.0835 | 0.1074 | 9249.8129 | 395.2696 | 0.0081156 | 0.8145 | 0.67749 |  |  | 50.9407 | 53.2426 | 75.5682 | 0.2834 | 0.2962 | 0.4204 | 0.11369 | 0.18932 | 0.44522 | 0.00084312 | 0.2313 | -0.2449 | 0.382 | 9351.2085 | 0.4357 | 395.1288 | 0.0090611 | 0.9119 | 0.67756 | 0.34586 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | 0.30324 | 0.30378 | 0.39298 | 15.0436 | 0.20086 | 0.45274 | 0.013648 | 5.8606 | 3.393 | 6.6466 | 7842.7952 | 5.5925 | 413.5982 | 0.0082695 | 0.848 | 0.6933 | 0.22313 |  | 51.1569 | 53.6547 | 75.5836 | 0.28358 | 0.29743 | 0.41899 | 0.18899 | 0.446 | 0.0832 | 0.1069 | 9250.14 | 396.0824 | 0.0081084 | 0.8128 | 0.67749 |  |  | 51.3171 | 53.6279 | 76.0846 | 0.28347 | 0.29624 | 0.42029 | 0.049949 | 0.18936 | 0.44525 | 0.00082918 | 0.2519 | -0.2301 | 0.3769 | 9343.5228 | 0.4454 | 396.0206 | 0.0088713 | 0.8918 | 0.67756 | 0.3162 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | 0.30323 | 0.30377 | 0.39301 | 14.2503 | 0.20086 | 0.45273 | 0.013642 | 5.8577 | 3.3871 | 6.6417 | 7844.1257 | 5.5568 | 413.5518 | -0.00045343 | -0.0464 | 0.6933 | -1.0669 |  | 51.493 | 54.0074 | 76.0819 | 0.28358 | 0.29743 | 0.41899 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0828 | 0.1065 | 9250.4641 | 396.8936 | 0.0081004 | 0.8112 | 0.67749 |  |  | 51.6634 | 53.9926 | 76.5449 | 0.28355 | 0.29634 | 0.42011 | 0.027404 | 0.18938 | 0.44533 | 0.00077563 | 0.2621 | -0.1985 | 0.3538 | 9331.4496 | 0.4318 | 396.8597 | 0.0083549 | 0.8391 | 0.67756 | 0.23842 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | 0.30332 | 0.30341 | 0.39327 | 14.0484 | 0.20107 | 0.45253 | 0.013734 | 5.9742 | 3.2994 | 6.7014 | 7857.3727 | 5.6551 | 414.1532 | 0.0058845 | 0.6014 | 0.6933 | -0.13256 |  | 51.8304 | 54.3614 | 76.582 | 0.28358 | 0.29742 | 0.419 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0825 | 0.1061 | 9250.785 | 397.7033 | 0.0080915 | 0.8097 | 0.67749 |  |  | 52.0564 | 54.4813 | 77.0726 | 0.28352 | 0.29672 | 0.41976 | 0.22056 | 0.18921 | 0.44556 | 0.00048915 | 0.1839 | -0.0937 | 0.2241 | 9305.3945 | 0.2677 | 397.9765 | 0.011128 | 1.1168 | 0.67756 | 0.64827 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | 0.30334 | 0.3034 | 0.39326 | 14.0372 | 0.20108 | 0.45253 | 0.013749 | 6.0004 | 3.3086 | 6.7293 | 7856.9364 | 5.6735 | 414.9637 | 0.0079404 | 0.8105 | 0.6933 | 0.16904 |  | 52.1689 | 54.7166 | 77.0838 | 0.28357 | 0.29742 | 0.419 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0822 | 0.1057 | 9251.1031 | 398.5112 | 0.008084 | 0.8079 | 0.67749 |  |  | 52.0794 | 54.5014 | 77.1112 | 0.28351 | 0.2967 | 0.41979 | 0.3933 | 0.18922 | 0.44554 | 0.00050422 | 0.1875 | -0.1001 | 0.2311 | 9307.0931 | 0.2803 | 398.0223 | 0.00045657 | 0.0458 | 0.67756 | -0.9324 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | 0.30335 | 0.30338 | 0.39327 | 14.0666 | 0.2011 | 0.45252 | 0.013758 | 6.0265 | 3.3136 | 6.7552 | 7857.653 | 5.694 | 415.8175 | 0.0083743 | 0.8538 | 0.6933 | 0.23149 |  | 52.5087 | 55.0732 | 77.5875 | 0.28357 | 0.29742 | 0.41901 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0819 | 0.1052 | 9251.4182 | 399.3176 | 0.0080768 | 0.8064 | 0.67749 |  |  | 52.4351 | 54.8678 | 77.6219 | 0.28355 | 0.2967 | 0.41975 | 0.37296 | 0.18924 | 0.44555 | 0.00050843 | 0.1988 | -0.0972 | 0.2338 | 9304.7654 | 0.2895 | 398.8536 | 0.0083088 | 0.8313 | 0.67756 | 0.22691 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | 0.30339 | 0.30342 | 0.39319 | 13.3494 | 0.20111 | 0.45255 | 0.013784 | 6.0329 | 3.3277 | 6.768 | 7854.0845 | 5.6676 | 415.8389 | 0.00020964 | 0.0214 | 0.6933 | -0.96913 |  | 52.8497 | 55.431 | 78.093 | 0.28357 | 0.29742 | 0.41901 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0815 | 0.1048 | 9251.7303 | 400.1224 | 0.0080692 | 0.8048 | 0.67749 |  |  | 52.8437 | 55.3919 | 78.1714 | 0.28349 | 0.29716 | 0.41936 | 0.070538 | 0.18903 | 0.44582 | 0.00017653 | 0.0995 | 0.0253 | 0.0815 | 9275.7821 | 0.0834 | 400.0349 | 0.011812 | 1.1813 | 0.67756 | 0.74347 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | 0.30337 | 0.3034 | 0.39323 | 14.1362 | 0.20111 | 0.45253 | 0.013777 | 6.0709 | 3.3411 | 6.8083 | 7855.8508 | 5.7265 | 417.5322 | 0.01665 | 1.6933 | 0.6933 | 1.4424 |  | 53.1919 | 55.79 | 78.6003 | 0.28357 | 0.29742 | 0.41902 | 0.18899 | 0.44599 | 0.0812 | 0.1044 | 9252.0395 | 400.9256 | 0.0080616 | 0.8032 | 0.67749 |  |  | 53.1899 | 55.7189 | 78.6255 | 0.28363 | 0.29711 | 0.41926 | 0.12744 | 0.18914 | 0.44581 | 0.00023707 | 0.1552 | 0.0232 | 0.1099 | 9270.0868 | 0.1464 | 400.7669 | 0.0073282 | 0.732 | 0.67756 | 0.080351 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | 0.3034 | 0.30342 | 0.39318 | 13.4067 | 0.20112 | 0.45255 | 0.013795 | 6.075 | 3.3503 | 6.8167 | 7853.4785 | 5.698 | 417.5355 | 3.3305e-05 | 0.0033 | 0.6933 | -0.99524 |  | 53.5353 | 56.1504 | 79.1094 | 0.28356 | 0.29741 | 0.41902 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0809 | 0.104 | 9252.3458 | 401.7272 | 0.0080541 | 0.8016 | 0.67749 |  |  | 53.5528 | 56.098 | 79.1535 | 0.28364 | 0.29712 | 0.41924 | 0.093321 | 0.18915 | 0.44582 | 0.00023608 | 0.1589 | 0.0269 | 0.1097 | 9268.5269 | 0.1475 | 401.6109 | 0.008459 | 0.844 | 0.67756 | 0.24565 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | 0.30337 | 0.3034 | 0.39323 | 13.4536 | 0.2011 | 0.45253 | 0.013776 | 6.0874 | 3.3529 | 6.8294 | 7855.8955 | 5.7084 | 418.402 | 0.0085411 | 0.8665 | 0.6933 | 0.24981 |  | 53.8799 | 56.512 | 79.6203 | 0.28356 | 0.29741 | 0.41903 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0806 | 0.1036 | 9252.6494 | 402.5272 | 0.0080467 | 0.8 | 0.67749 |  |  | 53.9353 | 56.5094 | 79.6935 | 0.28366 | 0.2972 | 0.41913 | 0.0046008 | 0.18914 | 0.44587 | 0.00019183 | 0.1529 | 0.051 | 0.0894 | 9261.4471 | 0.123 | 402.5215 | 0.0091335 | 0.9106 | 0.67756 | 0.34394 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | 0.30311 | 0.30343 | 0.39346 | 14.0681 | 0.2009 | 0.45251 | 0.013592 | 6.0226 | 3.3602 | 6.7764 | 7866.19 | 5.6791 | 419.9002 | 0.014781 | 1.4982 | 0.6933 | 1.161 |  | 54.2258 | 56.8749 | 80.133 | 0.28356 | 0.29741 | 0.41903 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0802 | 0.1032 | 9252.9502 | 403.3257 | 0.0080384 | 0.7985 | 0.67749 |  |  | 54.1154 | 56.8081 | 80.2418 | 0.28308 | 0.29717 | 0.41975 | 0.11745 | 0.18873 | 0.44576 | 0.00033622 | -0.0391 | 0.001 | 0.1572 | 9299.9521 | 0.1236 | 403.179 | 0.0066023 | 0.6575 | 0.67756 | -0.029603 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | 0.30279 | 0.30348 | 0.39373 | 14.0841 | 0.20065 | 0.45249 | 0.013365 | 5.9157 | 3.3613 | 6.6838 | 7878.1041 | 5.5928 | 420.7292 | 0.008187 | 0.829 | 0.6933 | 0.19572 |  | 54.5728 | 57.2391 | 80.6475 | 0.28355 | 0.29741 | 0.41904 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0799 | 0.1028 | 9253.2482 | 404.1225 | 0.0080322 | 0.7968 | 0.67749 |  |  | 54.395 | 57.0618 | 80.2873 | 0.28369 | 0.29759 | 0.41872 | 0.30975 | 0.18901 | 0.44611 | 0.00013412 | 0.0916 | 0.1643 | 0.0627 | 9231.9817 | 0.0634 | 403.7351 | 0.0055923 | 0.5561 | 0.67756 | -0.17926 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | 0.30285 | 0.30355 | 0.3936 | 14.2041 | 0.20067 | 0.45254 | 0.013406 | 5.9442 | 3.3993 | 6.7278 | 7871.7162 | 5.6148 | 421.6729 | 0.0093253 | 0.9437 | 0.6933 | 0.36116 |  | 54.9211 | 57.6046 | 81.1638 | 0.28355 | 0.29741 | 0.41904 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0796 | 0.1024 | 9253.5435 | 404.9178 | 0.008024 | 0.7953 | 0.67749 |  |  | 54.7375 | 57.4143 | 80.7867 | 0.2837 | 0.29758 | 0.41872 | 0.33036 | 0.18903 | 0.4461 | 0.00013487 | 0.1012 | 0.1617 | 0.0631 | 9231.9345 | 0.0628 | 404.5041 | 0.0077436 | 0.769 | 0.67756 | 0.13496 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | 0.30285 | 0.30359 | 0.39357 | 14.2205 | 0.20065 | 0.45256 | 0.013401 | 5.953 | 3.4197 | 6.746 | 7870.2444 | 5.6191 | 422.4992 | 0.0081779 | 0.8263 | 0.6933 | 0.19183 |  | 55.2707 | 57.9714 | 81.6819 | 0.28355 | 0.29741 | 0.41904 | 0.18898 | 0.44598 | 0.0793 | 0.102 | 9253.8361 | 405.7115 | 0.008017 | 0.7937 | 0.67749 |  |  | 55.1111 | 57.7028 | 81.399 | 0.28377 | 0.29711 | 0.41912 | 0.46333 | 0.18925 | 0.44583 | 0.00030655 | 0.2059 | 0.0327 | 0.1444 | 9261.6801 | 0.2105 | 405.1307 | 0.0063151 | 0.6266 | 0.67756 | -0.075208 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | 0.30284 | 0.30366 | 0.3935 | 14.2806 | 0.20061 | 0.45261 | 0.013393 | 5.9535 | 3.4537 | 6.7636 | 7866.6982 | 5.6169 | 423.3727 | 0.0086519 | 0.8735 | 0.6933 | 0.25991 |  | 55.6214 | 58.3394 | 82.2019 | 0.28355 | 0.2974 | 0.41905 | 0.18898 | 0.44598 | 0.079 | 0.1016 | 9254.126 | 406.5037 | 0.0080106 | 0.7922 | 0.67749 |  |  | 55.4911 | 58.0845 | 81.8942 | 0.28389 | 0.29715 | 0.41896 | 0.43693 | 0.18932 | 0.44587 | 0.00035632 | 0.2401 | 0.0534 | 0.1682 | 9251.2688 | 0.2374 | 405.9556 | 0.0083225 | 0.8249 | 0.67756 | 0.21746 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | 0.30298 | 0.30369 | 0.39334 | 15.0824 | 0.20071 | 0.45264 | 0.013493 | 6.0382 | 3.4925 | 6.8569 | 7859.319 | 5.7153 | 425.0703 | 0.016825 | 1.6976 | 0.6933 | 1.4486 |  | 55.9733 | 58.7087 | 82.7236 | 0.28354 | 0.2974 | 0.41905 | 0.18898 | 0.44597 | 0.0787 | 0.1012 | 9254.4133 | 407.2943 | 0.0080021 | 0.7906 | 0.67749 |  |  | 55.7407 | 58.4031 | 81.8735 | 0.28437 | 0.29795 | 0.41769 | 0.52054 | 0.18937 | 0.44643 | 0.00060026 | 0.2643 | 0.3161 | 0.284 | 9165.4441 | 0.2075 | 406.6403 | 0.0069189 | 0.6847 | 0.67756 | 0.010541 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | 0.30297 | 0.30369 | 0.39333 | 15.1545 | 0.2007 | 0.45264 | 0.013491 | 6.055 | 3.5057 | 6.8785 | 7859.1583 | 5.7299 | 425.9544 | 0.0087683 | 0.8841 | 0.6933 | 0.2752 |  | 56.3265 | 59.0793 | 83.2472 | 0.28354 | 0.2974 | 0.41906 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0784 | 0.1008 | 9254.698 | 408.0834 | 0.0079959 | 0.7891 | 0.67749 |  |  | 56.2388 | 58.8802 | 83.9663 | 0.28249 | 0.29575 | 0.42176 | 0.337 | 0.18883 | 0.44481 | 0.0011704 | 0.0074 | -0.4515 | 0.5568 | 9442.4181 | 0.4168 | 407.6598 | 0.01031 | 1.0195 | 0.67756 | 0.50467 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | 0.30302 | 0.30372 | 0.39326 | 15.1526 | 0.20072 | 0.45267 | 0.013524 | 6.0841 | 3.5277 | 6.9152 | 7855.7597 | 5.7495 | 426.7549 | 0.007947 | 0.8005 | 0.6933 | 0.15462 |  | 56.6809 | 59.4512 | 83.7726 | 0.28354 | 0.2974 | 0.41906 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0781 | 0.1004 | 9254.9801 | 408.8709 | 0.0079892 | 0.7875 | 0.67749 |  |  | 56.6842 | 59.5268 | 84.5133 | 0.2824 | 0.29656 | 0.42104 | 0.12716 | 0.18846 | 0.44529 | 0.00085381 | -0.1689 | -0.2245 | 0.4081 | 9387.5514 | 0.2668 | 409.0303 | 0.013869 | 1.3705 | 0.67756 | 1.0227 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | 0.30298 | 0.30369 | 0.39333 | 15.156 | 0.20071 | 0.45264 | 0.0135 | 6.0946 | 3.5252 | 6.9235 | 7859.1198 | 5.7581 | 427.5595 | 0.0079994 | 0.8046 | 0.6933 | 0.16053 |  | 57.0366 | 59.8244 | 84.2998 | 0.28354 | 0.2974 | 0.41907 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0778 | 0.1 | 9255.2597 | 409.6569 | 0.0079815 | 0.786 | 0.67749 |  |  | 56.7016 | 59.5439 | 84.537 | 0.2824 | 0.29656 | 0.42104 | 0.46887 | 0.18846 | 0.44529 | 0.0008496 | -0.1672 | -0.2244 | 0.4065 | 9387.2895 | 0.2735 | 409.0666 | 0.00036543 | 0.0363 | 0.67756 | -0.94643 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | 0.303 | 0.3037 | 0.3933 | 15.1153 | 0.20072 | 0.45265 | 0.013517 | 6.1171 | 3.5403 | 6.9509 | 7857.5334 | 5.7714 | 428.3134 | 0.0075021 | 0.7539 | 0.6933 | 0.087401 |  | 57.3934 | 60.1988 | 84.8288 | 0.28353 | 0.29739 | 0.41907 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0775 | 0.0996 | 9255.5368 | 410.4413 | 0.007975 | 0.7844 | 0.67749 |  |  | 57.1057 | 59.9247 | 85.0818 | 0.28254 | 0.29649 | 0.42096 | 0.45532 | 0.18859 | 0.44527 | 0.00079437 | -0.106 | -0.2346 | 0.3812 | 9383.3127 | 0.2444 | 409.8674 | 0.0081271 | 0.8008 | 0.67756 | 0.18189 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | 0.30302 | 0.30372 | 0.39326 | 14.442 | 0.20072 | 0.45267 | 0.01353 | 6.1202 | 3.5495 | 6.9586 | 7855.5414 | 5.7404 | 428.3592 | 0.00045703 | 0.0458 | 0.6933 | -0.93394 |  | 57.7515 | 60.5746 | 85.3596 | 0.28353 | 0.29739 | 0.41908 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0772 | 0.0992 | 9255.8115 | 411.2242 | 0.0079675 | 0.7829 | 0.67749 |  |  | 57.2882 | 60.2643 | 85.6188 | 0.28197 | 0.29662 | 0.42141 | 0.51226 | 0.18812 | 0.44526 | 0.001102 | -0.3309 | -0.2393 | 0.5302 | 9410.3976 | 0.4206 | 410.5781 | 0.0072182 | 0.7107 | 0.67756 | 0.048914 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | 0.30296 | 0.30369 | 0.39334 | 14.5191 | 0.20069 | 0.45264 | 0.013491 | 6.1235 | 3.5478 | 6.9611 | 7859.5785 | 5.7465 | 429.2408 | 0.0088013 | 0.8816 | 0.6933 | 0.27159 |  | 58.1108 | 60.9516 | 85.8922 | 0.28353 | 0.29739 | 0.41908 | 0.18897 | 0.44597 | 0.0769 | 0.0988 | 9256.0836 | 412.0056 | 0.0079602 | 0.7814 | 0.67749 |  |  | 57.8759 | 60.7505 | 86.1613 | 0.28261 | 0.29665 | 0.42073 | 0.32993 | 0.18858 | 0.44538 | 0.00070381 | -0.111 | -0.1844 | 0.3398 | 9367.123 | 0.2194 | 411.5893 | 0.010283 | 1.0112 | 0.67756 | 0.49242 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | 0.30292 | 0.30367 | 0.3934 | 14.5663 | 0.20067 | 0.45263 | 0.013467 | 6.1326 | 3.5489 | 6.97 | 7862.4214 | 5.7554 | 430.0877 | 0.0084624 | 0.8469 | 0.6933 | 0.22154 |  | 58.4713 | 61.3299 | 86.4267 | 0.28353 | 0.29739 | 0.41908 | 0.18897 | 0.44596 | 0.0766 | 0.0984 | 9256.3533 | 412.7855 | 0.0079544 | 0.7799 | 0.67749 |  |  | 58.0785 | 61.0909 | 86.725 | 0.28208 | 0.29671 | 0.42121 | 0.3897 | 0.18817 | 0.44533 | 0.001018 | -0.3111 | -0.206 | 0.4929 | 9396.6168 | 0.3976 | 412.2933 | 0.0071645 | 0.704 | 0.67756 | 0.039026 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | 0.30299 | 0.30368 | 0.39333 | 14.5942 | 0.20071 | 0.45264 | 0.013513 | 6.1734 | 3.5666 | 7.0147 | 7859.2301 | 5.7861 | 430.9113 | 0.0082396 | 0.8236 | 0.6933 | 0.18793 |  | 58.8331 | 61.7095 | 86.963 | 0.28353 | 0.29739 | 0.41909 | 0.18897 | 0.44596 | 0.0763 | 0.0981 | 9256.6207 | 413.5639 | 0.0079472 | 0.7784 | 0.67749 |  |  | 58.4711 | 61.4856 | 87.3354 | 0.28207 | 0.29661 | 0.42132 | 0.36283 | 0.1882 | 0.44527 | 0.0010316 | -0.2973 | -0.2357 | 0.501 | 9404.3139 | 0.3813 | 413.1053 | 0.0082735 | 0.812 | 0.67756 | 0.19842 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | 0.30298 | 0.3037 | 0.39331 | 14.5494 | 0.2007 | 0.45265 | 0.01351 | 6.1837 | 3.5829 | 7.0322 | 7858.2963 | 5.7895 | 431.652 | 0.0074187 | 0.7407 | 0.6933 | 0.068362 |  | 59.1961 | 62.0904 | 87.5011 | 0.28352 | 0.29739 | 0.41909 | 0.18897 | 0.44596 | 0.076 | 0.0977 | 9256.8857 | 414.3407 | 0.007941 | 0.7768 | 0.67749 |  |  | 58.8769 | 61.9486 | 87.8863 | 0.2821 | 0.29681 | 0.42109 | 0.22838 | 0.18814 | 0.4454 | 0.0009971 | -0.3262 | -0.1751 | 0.4859 | 9387.7388 | 0.413 | 414.0521 | 0.0096575 | 0.9468 | 0.67756 | 0.39737 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | 0.30306 | 0.3037 | 0.39324 | 14.5726 | 0.20076 | 0.45266 | 0.013567 | 6.2315 | 3.5994 | 7.0823 | 7854.8599 | 5.8255 | 432.4672 | 0.0081753 | 0.8152 | 0.6933 | 0.17582 |  | 59.5603 | 62.4726 | 88.041 | 0.28352 | 0.29738 | 0.4191 | 0.18896 | 0.44596 | 0.0757 | 0.0973 | 9257.1483 | 415.1161 | 0.007933 | 0.7754 | 0.67749 |  |  | 59.252 | 62.3376 | 88.3904 | 0.28218 | 0.29687 | 0.42095 | 0.21609 | 0.18818 | 0.44545 | 0.00093704 | -0.3087 | -0.1518 | 0.458 | 9378.0667 | 0.3962 | 414.8428 | 0.0080729 | 0.7907 | 0.67756 | 0.16699 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | 0.30306 | 0.30374 | 0.39321 | 14.5812 | 0.20074 | 0.45268 | 0.013564 | 6.2406 | 3.6203 | 7.101 | 7853.311 | 5.83 | 433.2646 | 0.008005 | 0.7974 | 0.6933 | 0.15014 |  | 59.9257 | 62.8561 | 88.5828 | 0.28352 | 0.29738 | 0.4191 | 0.18896 | 0.44596 | 0.0754 | 0.0969 | 9257.4087 | 415.89 | 0.0079275 | 0.7739 | 0.67749 |  |  | 59.6528 | 62.7545 | 88.9796 | 0.2822 | 0.29687 | 0.42093 | 0.16164 | 0.18819 | 0.44545 | 0.00092287 | -0.3025 | -0.1521 | 0.4525 | 9377.195 | 0.388 | 415.6854 | 0.0086129 | 0.8426 | 0.67756 | 0.24358 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | 0.30311 | 0.30368 | 0.39321 | 13.8683 | 0.2008 | 0.45266 | 0.013602 | 6.2696 | 3.6076 | 7.1204 | 7853.7269 | 5.8199 | 433.2466 | -0.0001816 | -0.018 | 0.6933 | -1.026 |  | 60.2924 | 63.2408 | 89.1263 | 0.28352 | 0.29738 | 0.4191 | 0.18896 | 0.44596 | 0.0751 | 0.0965 | 9257.6668 | 416.6623 | 0.0079202 | 0.7723 | 0.67749 |  |  | 60.1678 | 63.2252 | 89.5265 | 0.28258 | 0.29694 | 0.42047 | 0.024668 | 0.18845 | 0.44555 | 0.00065439 | -0.1782 | -0.1022 | 0.3219 | 9347.3394 | 0.2563 | 416.631 | 0.0096758 | 0.9456 | 0.67756 | 0.3956 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | 0.30309 | 0.30372 | 0.39319 | 13.8864 | 0.20077 | 0.45268 | 0.013589 | 6.273 | 3.6284 | 7.1341 | 7852.6869 | 5.8202 | 434.0511 | 0.0081024 | 0.8045 | 0.6933 | 0.16038 |  | 60.6603 | 63.6269 | 89.6717 | 0.28351 | 0.29738 | 0.41911 | 0.18896 | 0.44596 | 0.0748 | 0.0962 | 9257.9226 | 417.4332 | 0.0079138 | 0.7709 | 0.67749 |  |  | 60.6006 | 63.6582 | 90.1596 | 0.28263 | 0.29689 | 0.42048 | 0.049193 | 0.1885 | 0.44552 | 0.00063086 | -0.1527 | -0.1163 | 0.3113 | 9348.7783 | 0.2295 | 417.4956 | 0.0088535 | 0.8646 | 0.67756 | 0.27605 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | 0.30311 | 0.30378 | 0.39311 | 14.7261 | 0.20076 | 0.45272 | 0.013603 | 6.3083 | 3.672 | 7.1867 | 7848.6289 | 5.8823 | 435.7814 | 0.017435 | 1.7303 | 0.6933 | 1.4957 |  | 61.0294 | 64.0142 | 90.2189 | 0.28351 | 0.29738 | 0.41911 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0745 | 0.0958 | 9258.1762 | 418.2026 | 0.0079071 | 0.7694 | 0.67749 |  |  | 61.0829 | 64.0803 | 90.7313 | 0.28293 | 0.29681 | 0.42026 | 0.10326 | 0.18875 | 0.44552 | 0.00047926 | -0.0303 | -0.1171 | 0.2373 | 9335.3808 | 0.1457 | 418.3335 | 0.0085896 | 0.8379 | 0.67756 | 0.23665 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | 0.30316 | 0.30376 | 0.39307 | 14.7065 | 0.20081 | 0.45271 | 0.013645 | 6.3509 | 3.6801 | 7.2282 | 7847.1681 | 5.913 | 436.541 | 0.0076607 | 0.7596 | 0.6933 | 0.095623 |  | 61.3998 | 64.4029 | 90.768 | 0.28351 | 0.29738 | 0.41911 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0742 | 0.0954 | 9258.4276 | 418.9705 | 0.0079019 | 0.7679 | 0.67749 |  |  | 61.0873 | 64.087 | 90.7387 | 0.28293 | 0.29682 | 0.42026 | 0.49051 | 0.18874 | 0.44553 | 0.00047732 | -0.0326 | -0.1157 | 0.2366 | 9335.2073 | 0.1631 | 418.3467 | 0.00013615 | 0.0132 | 0.67756 | -0.98052 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | 0.30317 | 0.30381 | 0.39302 | 14.8086 | 0.20079 | 0.45274 | 0.013644 | 6.3615 | 3.707 | 7.2512 | 7844.7846 | 5.9228 | 437.4359 | 0.0090353 | 0.8949 | 0.6933 | 0.29078 |  | 61.7714 | 64.7928 | 91.3189 | 0.28351 | 0.29737 | 0.41912 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0739 | 0.0951 | 9258.6768 | 419.737 | 0.0078943 | 0.7665 | 0.67749 |  |  | 61.4978 | 64.5168 | 91.3289 | 0.28295 | 0.29684 | 0.42021 | 0.42597 | 0.18875 | 0.44555 | 0.00045446 | -0.0275 | -0.1068 | 0.2259 | 9331.7767 | 0.1528 | 419.1948 | 0.0087203 | 0.8481 | 0.67756 | 0.2517 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | 0.30307 | 0.30383 | 0.3931 | 14.0936 | 0.20071 | 0.45274 | 0.013576 | 6.3184 | 3.7062 | 7.2139 | 7847.9725 | 5.8539 | 437.4068 | -0.00029525 | -0.0291 | 0.6933 | -1.042 |  | 62.1443 | 65.1841 | 91.8716 | 0.28351 | 0.29737 | 0.41912 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0736 | 0.0947 | 9258.9238 | 420.502 | 0.0078878 | 0.765 | 0.67749 |  |  | 61.8607 | 64.9191 | 91.8315 | 0.28297 | 0.29696 | 0.42007 | 0.40654 | 0.18872 | 0.44562 | 0.00040434 | -0.043 | -0.0697 | 0.2016 | 9321.8825 | 0.1425 | 419.9843 | 0.0081258 | 0.7895 | 0.67756 | 0.16521 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | 0.3031 | 0.30384 | 0.39306 | 14.132 | 0.20073 | 0.45275 | 0.013597 | 6.3462 | 3.7224 | 7.2464 | 7846.2255 | 5.8749 | 438.2268 | 0.0083037 | 0.82 | 0.6933 | 0.18274 |  | 62.5183 | 65.5766 | 92.4261 | 0.2835 | 0.29737 | 0.41913 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0734 | 0.0943 | 9259.1686 | 421.2655 | 0.0078814 | 0.7635 | 0.67749 |  |  | 62.2706 | 65.3083 | 92.4173 | 0.28305 | 0.29686 | 0.42009 | 0.40914 | 0.18882 | 0.44557 | 0.00040087 | 0.0055 | -0.0943 | 0.2005 | 9324.1149 | 0.1414 | 420.7442 | 0.0078287 | 0.7599 | 0.67756 | 0.12153 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | 0.30317 | 0.30387 | 0.39296 | 14.2108 | 0.20077 | 0.45278 | 0.013649 | 6.389 | 3.7472 | 7.2964 | 7841.8101 | 5.9085 | 439.0909 | 0.0087612 | 0.8641 | 0.6933 | 0.24635 |  | 62.8936 | 65.9704 | 92.9825 | 0.2835 | 0.29737 | 0.41913 | 0.18896 | 0.44595 | 0.0731 | 0.094 | 9259.4114 | 422.0276 | 0.0078754 | 0.7621 | 0.67749 |  |  | 62.7236 | 65.7956 | 93.0364 | 0.28311 | 0.29697 | 0.41992 | 0.26497 | 0.18882 | 0.44565 | 0.00033119 | 0.0039 | -0.0572 | 0.1662 | 9312.7994 | 0.1097 | 421.6899 | 0.0097544 | 0.9457 | 0.67756 | 0.39575 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | 0.30318 | 0.30385 | 0.39298 | 14.9429 | 0.20079 | 0.45277 | 0.013655 | 6.4327 | 3.7624 | 7.3422 | 7842.5828 | 5.9774 | 440.6928 | 0.016251 | 1.6019 | 0.6933 | 1.3105 |  | 63.2702 | 66.3655 | 93.5407 | 0.2835 | 0.29737 | 0.41913 | 0.18895 | 0.44595 | 0.0728 | 0.0936 | 9259.6522 | 422.7882 | 0.0078692 | 0.7606 | 0.67749 |  |  | 63.1005 | 66.1899 | 93.5829 | 0.28312 | 0.29698 | 0.41989 | 0.2646 | 0.18883 | 0.44566 | 0.00031681 | 0.0077 | -0.0519 | 0.1594 | 9310.7468 | 0.106 | 422.4506 | 0.0078555 | 0.7607 | 0.67756 | 0.12271 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | 0.30318 | 0.30384 | 0.39298 | 14.982 | 0.20079 | 0.45276 | 0.013656 | 6.452 | 3.772 | 7.3642 | 7842.8188 | 5.9931 | 441.5097 | 0.0082931 | 0.8169 | 0.6933 | 0.17827 |  | 63.648 | 66.7619 | 94.1007 | 0.2835 | 0.29737 | 0.41914 | 0.18895 | 0.44595 | 0.0725 | 0.0932 | 9259.8908 | 423.5474 | 0.007862 | 0.7592 | 0.67749 |  |  | 63.5609 | 66.6327 | 94.2451 | 0.2832 | 0.29689 | 0.41991 | 0.19352 | 0.18892 | 0.44561 | 0.00033839 | 0.0547 | -0.0766 | 0.1707 | 9313.155 | 0.1316 | 423.3004 | 0.0087823 | 0.8498 | 0.67756 | 0.25421 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | 0.30317 | 0.30385 | 0.39298 | 14.3053 | 0.20078 | 0.45277 | 0.013657 | 6.4503 | 3.7743 | 7.3643 | 7842.495 | 5.9565 | 441.5145 | 4.9858e-05 | 0.0048 | 0.6933 | -0.99308 |  | 64.027 | 67.1597 | 94.6626 | 0.28349 | 0.29737 | 0.41914 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0722 | 0.0929 | 9260.1274 | 424.3051 | 0.0078573 | 0.7577 | 0.67749 |  |  | 64.0136 | 67.1212 | 94.8538 | 0.28326 | 0.29701 | 0.41973 | 0.057326 | 0.18892 | 0.44569 | 0.0002527 | 0.0533 | -0.0336 | 0.1279 | 9300.215 | 0.0927 | 424.2321 | 0.0096403 | 0.9317 | 0.67756 | 0.37509 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | 0.30291 | 0.30344 | 0.39365 | 13.993 | 0.20075 | 0.45249 | 0.013493 | 6.4421 | 3.6291 | 7.2861 | 7874.525 | 5.9538 | 441.9283 | 0.0042148 | 0.4138 | 0.6933 | -0.40315 |  | 64.4072 | 67.5587 | 95.2263 | 0.28349 | 0.29736 | 0.41914 | 0.18895 | 0.44594 | 0.072 | 0.0925 | 9260.362 | 425.0614 | 0.0078503 | 0.7563 | 0.67749 |  |  | 64.448 | 67.5682 | 95.4752 | 0.2833 | 0.29701 | 0.41969 | 0.014062 | 0.18894 | 0.4457 | 0.00024147 | 0.0672 | -0.0299 | 0.1225 | 9297.6179 | 0.0973 | 425.0794 | 0.0087763 | 0.8473 | 0.67756 | 0.25052 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | 0.30292 | 0.30345 | 0.39363 | 14.0864 | 0.20076 | 0.45249 | 0.013503 | 6.4659 | 3.6441 | 7.3145 | 7873.5103 | 5.9746 | 442.802 | 0.0089121 | 0.8737 | 0.6933 | 0.2602 |  | 64.7887 | 67.959 | 95.7918 | 0.28349 | 0.29736 | 0.41915 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0717 | 0.0922 | 9260.5945 | 425.8162 | 0.0078443 | 0.7548 | 0.67749 |  |  | 64.841 | 67.9769 | 96.0346 | 0.28333 | 0.29703 | 0.41964 | 0.026339 | 0.18896 | 0.44572 | 0.00022365 | 0.0757 | -0.0216 | 0.1138 | 9294.2027 | 0.0966 | 425.8499 | 0.0079895 | 0.7705 | 0.67756 | 0.13717 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | 0.30275 | 0.30312 | 0.39413 | 13.8028 | 0.20077 | 0.45227 | 0.013408 | 6.4816 | 3.5299 | 7.274 | 7897.603 | 5.9888 | 443.2444 | 0.004517 | 0.4424 | 0.6933 | -0.3619 |  | 65.1715 | 68.3606 | 96.3592 | 0.28349 | 0.29736 | 0.41915 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0714 | 0.0918 | 9260.8252 | 426.5696 | 0.0078388 | 0.7534 | 0.67749 |  |  | 65.3053 | 68.4378 | 96.7116 | 0.28338 | 0.29697 | 0.41966 | 0.11293 | 0.18902 | 0.44569 | 0.00026364 | 0.1052 | -0.0385 | 0.1346 | 9296.1604 | 0.1369 | 426.714 | 0.0089691 | 0.8641 | 0.67756 | 0.27532 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | 0.30273 | 0.30312 | 0.39416 | 13.8843 | 0.20075 | 0.45227 | 0.013391 | 6.492 | 3.5371 | 7.287 | 7899.0076 | 5.9997 | 444.1017 | 0.0087655 | 0.8573 | 0.6933 | 0.23654 |  | 65.5554 | 68.7635 | 96.9284 | 0.28349 | 0.29736 | 0.41915 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0711 | 0.0915 | 9261.0539 | 427.3216 | 0.007832 | 0.752 | 0.67749 |  |  | 65.6893 | 68.8273 | 97.2448 | 0.28344 | 0.29697 | 0.41959 | 0.092782 | 0.18906 | 0.4457 | 0.0002645 | 0.1265 | -0.0322 | 0.1354 | 9292.0347 | 0.1525 | 427.4403 | 0.0075467 | 0.7263 | 0.67756 | 0.071938 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | 0.30275 | 0.30314 | 0.39412 | 13.9023 | 0.20076 | 0.45228 | 0.013405 | 6.5137 | 3.5552 | 7.3151 | 7897.051 | 6.0146 | 444.8851 | 0.0080193 | 0.7834 | 0.6933 | 0.12995 |  | 65.9407 | 69.1677 | 97.4995 | 0.28348 | 0.29736 | 0.41916 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0709 | 0.0911 | 9261.2806 | 428.0722 | 0.0078266 | 0.7506 | 0.67749 |  |  | 65.6719 | 68.8229 | 97.235 | 0.2834 | 0.297 | 0.41961 | 0.4985 | 0.18902 | 0.44571 | 0.00024396 | 0.1085 | -0.0282 | 0.1251 | 9292.7279 | 0.1535 | 427.4322 | -8.5172e-05 | -0.0081 | 0.67756 | -1.012 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | 0.30273 | 0.30319 | 0.39407 | 13.9427 | 0.20072 | 0.45231 | 0.013392 | 6.514 | 3.5827 | 7.3288 | 7894.8552 | 6.0128 | 445.6928 | 0.0082776 | 0.8077 | 0.6933 | 0.165 |  | 66.3271 | 69.5733 | 98.0724 | 0.28348 | 0.29736 | 0.41916 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0706 | 0.0908 | 9261.5055 | 428.8214 | 0.00782 | 0.7492 | 0.67749 |  |  | 66.1126 | 69.3137 | 97.821 | 0.28344 | 0.29717 | 0.41939 | 0.37313 | 0.18899 | 0.44582 | 0.00012764 | 0.0928 | 0.029 | 0.0657 | 9277.428 | 0.0928 | 428.3423 | 0.0094848 | 0.9101 | 0.67756 | 0.34321 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | 0.3027 | 0.30316 | 0.39414 | 13.9734 | 0.20071 | 0.45229 | 0.013369 | 6.5248 | 3.5788 | 7.3368 | 7898.2185 | 6.0233 | 446.4877 | 0.0081575 | 0.7949 | 0.6933 | 0.14654 |  | 66.7148 | 69.9801 | 98.6471 | 0.28348 | 0.29735 | 0.41916 | 0.18895 | 0.44594 | 0.0703 | 0.0904 | 9261.7284 | 429.5691 | 0.0078144 | 0.7477 | 0.67749 |  |  | 66.528 | 69.7351 | 98.3921 | 0.28351 | 0.29718 | 0.41931 | 0.3501 | 0.18904 | 0.44584 | 0.0001352 | 0.1166 | 0.0384 | 0.0696 | 9272.201 | 0.1056 | 429.1193 | 0.0081064 | 0.777 | 0.67756 | 0.14677 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | 0.30271 | 0.30312 | 0.39416 | 14.0427 | 0.20074 | 0.45227 | 0.013384 | 6.5579 | 3.579 | 7.3665 | 7899.3343 | 6.0523 | 447.3255 | 0.0086046 | 0.8378 | 0.6933 | 0.20842 |  | 67.1038 | 70.3882 | 99.2237 | 0.28348 | 0.29735 | 0.41917 | 0.18895 | 0.44593 | 0.07 | 0.0901 | 9261.9495 | 430.3155 | 0.0078082 | 0.7464 | 0.67749 |  |  | 67.0054 | 70.2148 | 99.1038 | 0.28353 | 0.29711 | 0.41936 | 0.24635 | 0.18908 | 0.4458 | 0.00019007 | 0.1373 | 0.0183 | 0.0983 | 9276.0396 | 0.1326 | 429.9989 | 0.0091845 | 0.8796 | 0.67756 | 0.29819 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | 0.30296 | 0.30351 | 0.39353 | 14.1236 | 0.20076 | 0.45253 | 0.013538 | 6.5935 | 3.7355 | 7.4733 | 7868.9172 | 6.0617 | 448.1752 | 0.0087369 | 0.8497 | 0.6933 | 0.22558 |  | 67.4939 | 70.7976 | 99.8021 | 0.28348 | 0.29735 | 0.41917 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0698 | 0.0897 | 9262.1687 | 431.0605 | 0.0078018 | 0.745 | 0.67749 |  |  | 67.4446 | 70.6431 | 99.7469 | 0.28358 | 0.29703 | 0.4194 | 0.21823 | 0.18914 | 0.44575 | 0.00026913 | 0.1719 | -0.0053 | 0.1395 | 9279.4472 | 0.1854 | 430.7798 | 0.0081628 | 0.7809 | 0.67756 | 0.15252 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | 0.303 | 0.30351 | 0.39349 | 13.4834 | 0.20079 | 0.45254 | 0.013566 | 6.609 | 3.7396 | 7.4893 | 7867.0824 | 6.0397 | 448.196 | 0.00021472 | 0.0208 | 0.6933 | -0.97 |  | 67.8854 | 71.2084 | 100.3823 | 0.28347 | 0.29735 | 0.41917 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0695 | 0.0894 | 9262.3862 | 431.804 | 0.0077964 | 0.7435 | 0.67749 |  |  | 67.8801 | 71.1121 | 100.3629 | 0.2836 | 0.2971 | 0.41931 | 0.13524 | 0.18913 | 0.4458 | 0.00022814 | 0.1651 | 0.019 | 0.1187 | 9273.094 | 0.1594 | 431.63 | 0.0088999 | 0.8502 | 0.67756 | 0.2548 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | 0.30329 | 0.30388 | 0.39284 | 14.1793 | 0.20086 | 0.4528 | 0.013751 | 6.6806 | 3.904 | 7.6331 | 7836.0796 | 6.1088 | 449.7491 | 0.01601 | 1.5531 | 0.6933 | 1.2401 |  | 68.278 | 71.6204 | 100.9645 | 0.28347 | 0.29735 | 0.41918 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0693 | 0.089 | 9262.6017 | 432.5462 | 0.0077918 | 0.7422 | 0.67749 |  |  | 68.1838 | 71.4793 | 100.9335 | 0.28339 | 0.29709 | 0.41951 | 0.19701 | 0.18898 | 0.44576 | 0.00017292 | 0.0903 | 0.0013 | 0.0902 | 9286.0276 | 0.095 | 432.2924 | 0.0069393 | 0.6624 | 0.67756 | -0.022371 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | 0.30322 | 0.3039 | 0.39288 | 14.2385 | 0.20079 | 0.4528 | 0.0137 | 6.6649 | 3.9179 | 7.6269 | 7837.9816 | 6.0986 | 450.5697 | 0.008468 | 0.8206 | 0.6933 | 0.18361 |  | 68.672 | 72.0338 | 101.5484 | 0.28347 | 0.29735 | 0.41918 | 0.18894 | 0.44593 | 0.069 | 0.0887 | 9262.8156 | 433.287 | 0.0077842 | 0.7408 | 0.67749 |  |  | 68.6347 | 71.8344 | 101.6495 | 0.28348 | 0.29669 | 0.41983 | 0.27681 | 0.18919 | 0.44553 | 0.00047218 | 0.2006 | -0.12 | 0.2468 | 9310.2012 | 0.2978 | 432.93 | 0.0066895 | 0.6376 | 0.67756 | -0.058973 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | 0.30292 | 0.30394 | 0.39314 | 14.2595 | 0.20056 | 0.45278 | 0.013489 | 6.5523 | 3.9165 | 7.5294 | 7849.487 | 6.0158 | 451.3452 | 0.0080113 | 0.7755 | 0.6933 | 0.11856 |  | 69.0671 | 72.4484 | 102.1342 | 0.28347 | 0.29735 | 0.41918 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0687 | 0.0884 | 9263.0276 | 434.0264 | 0.0077794 | 0.7394 | 0.67749 |  |  | 69.0052 | 72.2925 | 102.3213 | 0.28325 | 0.29674 | 0.42001 | 0.21519 | 0.18901 | 0.44553 | 0.00040503 | 0.1044 | -0.1209 | 0.2122 | 9320.3484 | 0.2021 | 433.7488 | 0.0085974 | 0.8188 | 0.67756 | 0.20846 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | 0.3029 | 0.30392 | 0.39318 | 14.3686 | 0.20056 | 0.45277 | 0.013482 | 6.5719 | 3.9204 | 7.5486 | 7851.1103 | 6.0365 | 452.2203 | 0.0090512 | 0.8751 | 0.6933 | 0.26222 |  | 69.4635 | 72.8644 | 102.7219 | 0.28347 | 0.29735 | 0.41919 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0685 | 0.088 | 9263.238 | 434.7644 | 0.0077746 | 0.738 | 0.67749 |  |  | 69.3633 | 72.5588 | 102.8978 | 0.28332 | 0.29638 | 0.4203 | 0.41941 | 0.1892 | 0.44532 | 0.00066546 | 0.2059 | -0.2331 | 0.3493 | 9342.7694 | 0.3894 | 434.2225 | 0.0049822 | 0.4737 | 0.67756 | -0.30087 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | 0.30259 | 0.30392 | 0.39349 | 15.004 | 0.20033 | 0.45272 | 0.013265 | 6.479 | 3.9144 | 7.466 | 7865.0484 | 6.0056 | 453.6959 | 0.015274 | 1.4756 | 0.6933 | 1.1284 |  | 69.8612 | 73.2817 | 103.3114 | 0.28347 | 0.29734 | 0.41919 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0682 | 0.0877 | 9263.4466 | 435.501 | 0.0077686 | 0.7366 | 0.67749 |  |  | 69.7022 | 72.9741 | 102.9238 | 0.2838 | 0.29713 | 0.41907 | 0.41975 | 0.18927 | 0.44584 | 0.00033974 | 0.2415 | 0.0441 | 0.1787 | 9258.3204 | 0.244 | 434.9584 | 0.0077482 | 0.7359 | 0.67756 | 0.086106 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | 0.30271 | 0.30361 | 0.39368 | 14.7956 | 0.20054 | 0.45255 | 0.013365 | 6.61 | 3.8268 | 7.5354 | 7875.2422 | 6.1023 | 454.2055 | 0.0052795 | 0.5096 | 0.6933 | -0.26497 |  | 70.2601 | 73.7003 | 103.9027 | 0.28346 | 0.29734 | 0.41919 | 0.18894 | 0.44593 | 0.0679 | 0.0874 | 9263.6534 | 436.2363 | 0.0077616 | 0.7353 | 0.67749 |  |  | 70.2072 | 73.7396 | 104.7623 | 0.28229 | 0.29649 | 0.42122 | 0.053324 | 0.1884 | 0.44523 | 0.00087797 | -0.2159 | -0.2799 | 0.4642 | 9399.898 | 0.2952 | 436.3052 | 0.014192 | 1.3468 | 0.67756 | 0.98773 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | 0.30269 | 0.30357 | 0.39374 | 14.8413 | 0.20054 | 0.45253 | 0.013353 | 6.6277 | 3.8226 | 7.5491 | 7878.1915 | 6.1194 | 455.0039 | 0.0082819 | 0.7984 | 0.6933 | 0.15159 |  | 70.6602 | 74.1201 | 104.4959 | 0.28346 | 0.29734 | 0.4192 | 0.18894 | 0.44592 | 0.0677 | 0.087 | 9263.8586 | 436.9702 | 0.0077571 | 0.7339 | 0.67749 |  |  | 70.687 | 74.1777 | 105.4576 | 0.28238 | 0.29633 | 0.42129 | 0.077712 | 0.18853 | 0.44515 | 0.0008759 | -0.1466 | -0.3249 | 0.4644 | 9405.6854 | 0.2773 | 437.0706 | 0.0080714 | 0.7654 | 0.67756 | 0.12965 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | 0.30274 | 0.30316 | 0.3941 | 14.6378 | 0.20074 | 0.4523 | 0.013414 | 6.7511 | 3.6979 | 7.5969 | 7896.1776 | 6.2174 | 455.5155 | 0.0053152 | 0.5116 | 0.6933 | -0.26208 |  | 71.0616 | 74.5414 | 105.091 | 0.28346 | 0.29734 | 0.4192 | 0.18894 | 0.44592 | 0.0674 | 0.0867 | 9264.0621 | 437.7028 | 0.0077516 | 0.7326 | 0.67749 |  |  | 70.6858 | 74.1767 | 105.4642 | 0.28237 | 0.29632 | 0.42131 | 0.48926 | 0.18853 | 0.44514 | 0.00088255 | -0.1486 | -0.3287 | 0.4682 | 9407.005 | 0.2912 | 437.0688 | -1.8402e-05 | -0.0018 | 0.67756 | -1.0027 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | 0.30275 | 0.30317 | 0.39407 | 14.7135 | 0.20075 | 0.4523 | 0.013425 | 6.7743 | 3.7133 | 7.6249 | 7895.0074 | 6.2375 | 456.3456 | 0.0086326 | 0.8301 | 0.6933 | 0.19731 |  | 71.4643 | 74.9639 | 105.6879 | 0.28346 | 0.29734 | 0.4192 | 0.18894 | 0.44592 | 0.0672 | 0.0864 | 9264.264 | 438.434 | 0.0077458 | 0.7312 | 0.67749 |  |  | 71.1336 | 74.6616 | 106.1634 | 0.28232 | 0.29632 | 0.42135 | 0.40326 | 0.18849 | 0.44514 | 0.00090413 | -0.1701 | -0.3321 | 0.481 | 9409.8911 | 0.2956 | 437.9113 | 0.0089111 | 0.8425 | 0.67756 | 0.24344 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | 0.30278 | 0.30319 | 0.39403 | 14.7523 | 0.20076 | 0.45232 | 0.013445 | 6.8006 | 3.7321 | 7.6574 | 7892.7671 | 6.2574 | 457.1318 | 0.0081879 | 0.7862 | 0.6933 | 0.13399 |  | 71.8682 | 75.3877 | 106.2866 | 0.28346 | 0.29734 | 0.41921 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0669 | 0.0861 | 9264.4641 | 439.1638 | 0.0077402 | 0.7298 | 0.67749 |  |  | 71.3503 | 75.0588 | 106.7643 | 0.28182 | 0.29647 | 0.4217 | 0.43628 | 0.18807 | 0.44515 | 0.0011578 | -0.3944 | -0.3245 | 0.6175 | 9430.679 | 0.4586 | 438.5978 | 0.0072703 | 0.6865 | 0.67756 | 0.013198 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | 0.30283 | 0.30326 | 0.39391 | 14.799 | 0.20077 | 0.45237 | 0.013476 | 6.8233 | 3.7702 | 7.696 | 7887.0632 | 6.2725 | 457.9259 | 0.0082768 | 0.7941 | 0.6933 | 0.14538 |  | 72.2734 | 75.8128 | 106.8872 | 0.28345 | 0.29734 | 0.41921 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0667 | 0.0857 | 9264.6627 | 439.8923 | 0.0077349 | 0.7285 | 0.67749 |  |  | 72.1184 | 75.6903 | 107.4955 | 0.28248 | 0.29647 | 0.42105 | 0.16158 | 0.18855 | 0.44525 | 0.00077404 | -0.1391 | -0.2739 | 0.4143 | 9388.9595 | 0.2492 | 439.6828 | 0.011501 | 1.085 | 0.67756 | 0.60134 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | 0.30283 | 0.30333 | 0.39384 | 14.9104 | 0.20074 | 0.45241 | 0.013473 | 6.8288 | 3.8041 | 7.7174 | 7883.733 | 6.2792 | 458.7931 | 0.009049 | 0.8672 | 0.6933 | 0.25082 |  | 72.6798 | 76.2393 | 107.4897 | 0.28345 | 0.29733 | 0.41921 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0664 | 0.0854 | 9264.8598 | 440.6195 | 0.0077296 | 0.7272 | 0.67749 |  |  | 72.5671 | 76.1229 | 108.1393 | 0.28255 | 0.29639 | 0.42106 | 0.15268 | 0.18863 | 0.44521 | 0.00076949 | -0.0967 | -0.294 | 0.413 | 9390.2108 | 0.2493 | 440.4214 | 0.0078371 | 0.7386 | 0.67756 | 0.090091 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | 0.30281 | 0.30328 | 0.39391 | 14.2905 | 0.20074 | 0.45237 | 0.013461 | 6.8305 | 3.7859 | 7.7106 | 7887.2317 | 6.2472 | 458.8176 | 0.00025633 | 0.0245 | 0.6933 | -0.96466 |  | 73.0874 | 76.6671 | 108.094 | 0.28345 | 0.29733 | 0.41922 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0662 | 0.0851 | 9265.0551 | 441.3453 | 0.0077241 | 0.7258 | 0.67749 |  |  | 73.0139 | 76.6069 | 108.8219 | 0.28251 | 0.29642 | 0.42107 | 0.078521 | 0.1886 | 0.44522 | 0.00077469 | -0.1154 | -0.2903 | 0.417 | 9390.7685 | 0.2485 | 441.2435 | 0.0087324 | 0.8221 | 0.67756 | 0.21333 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | 0.30283 | 0.30329 | 0.39388 | 14.3313 | 0.20076 | 0.45238 | 0.013479 | 6.8575 | 3.8016 | 7.7421 | 7885.5807 | 6.268 | 459.6005 | 0.0081951 | 0.7829 | 0.6933 | 0.12923 |  | 73.4963 | 77.0961 | 108.7002 | 0.28345 | 0.29733 | 0.41922 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0659 | 0.0848 | 9265.249 | 442.0698 | 0.007719 | 0.7245 | 0.67749 |  |  | 73.247 | 77.0308 | 109.4566 | 0.28201 | 0.29658 | 0.42142 | 0.084699 | 0.18817 | 0.44524 | 0.0010217 | -0.3477 | -0.2797 | 0.5513 | 9411.2269 | 0.4052 | 441.9597 | 0.0076165 | 0.7162 | 0.67756 | 0.057031 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | 0.30256 | 0.30332 | 0.39411 | 14.3212 | 0.20055 | 0.45237 | 0.013284 | 6.7518 | 3.8 | 7.6492 | 7896.1317 | 6.1896 | 460.3235 | 0.0075749 | 0.723 | 0.6933 | 0.042832 |  | 73.9065 | 77.5265 | 109.3082 | 0.28345 | 0.29733 | 0.41922 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0657 | 0.0844 | 9265.4412 | 442.793 | 0.0077126 | 0.7232 | 0.67749 |  |  | 73.9935 | 77.6556 | 110.1947 | 0.28259 | 0.29657 | 0.42084 | 0.16652 | 0.18859 | 0.44533 | 0.00068217 | -0.1196 | -0.2352 | 0.3694 | 9374.7333 | 0.2223 | 443.0092 | 0.01117 | 1.0495 | 0.67756 | 0.54895 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | 0.30259 | 0.30341 | 0.39401 | 14.3351 | 0.20053 | 0.45242 | 0.013298 | 6.761 | 3.8398 | 7.677 | 7890.9175 | 6.1926 | 461.0728 | 0.0078638 | 0.7493 | 0.6933 | 0.080766 |  | 74.3179 | 77.9583 | 109.9181 | 0.28345 | 0.29733 | 0.41922 | 0.18893 | 0.44592 | 0.0654 | 0.0841 | 9265.632 | 443.5148 | 0.0077087 | 0.7218 | 0.67749 |  |  | 74.0634 | 77.9393 | 110.2215 | 0.28244 | 0.29722 | 0.42033 | 0.024372 | 0.18824 | 0.4457 | 0.00072361 | -0.3096 | -0.0318 | 0.3926 | 9335.6595 | 0.4059 | 443.4831 | 0.0050522 | 0.4739 | 0.67756 | -0.30058 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | 0.30227 | 0.30351 | 0.39423 | 14.4331 | 0.20026 | 0.45243 | 0.013067 | 6.6226 | 3.857 | 7.5655 | 7900.528 | 6.0946 | 461.9179 | 0.0088767 | 0.8451 | 0.6933 | 0.21895 |  | 74.7306 | 78.3913 | 110.5299 | 0.28344 | 0.29733 | 0.41923 | 0.18893 | 0.44591 | 0.0652 | 0.0838 | 9265.8212 | 444.2353 | 0.0077037 | 0.7205 | 0.67749 |  |  | 74.548 | 78.4335 | 110.9126 | 0.28249 | 0.29722 | 0.42029 | 0.053833 | 0.18828 | 0.4457 | 0.00068493 | -0.2894 | -0.0306 | 0.3726 | 9333.1885 | 0.382 | 444.3053 | 0.0087728 | 0.8222 | 0.67756 | 0.21348 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | 0.30226 | 0.30347 | 0.39426 | 14.5684 | 0.20027 | 0.45241 | 0.013066 | 6.6479 | 3.8576 | 7.5881 | 7902.3025 | 6.1226 | 462.8047 | 0.0093244 | 0.8868 | 0.6933 | 0.27909 |  | 75.1445 | 78.8256 | 111.1435 | 0.28344 | 0.29733 | 0.41923 | 0.18893 | 0.44591 | 0.0649 | 0.0835 | 9266.0089 | 444.9545 | 0.0076975 | 0.7192 | 0.67749 |  |  | 74.9489 | 78.7615 | 111.5622 | 0.28254 | 0.29691 | 0.42056 | 0.081319 | 0.18843 | 0.44552 | 0.00063709 | -0.2095 | -0.1293 | 0.3473 | 9353.1207 | 0.2701 | 444.8486 | 0.0058025 | 0.5433 | 0.67756 | -0.19815 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | 0.30257 | 0.30352 | 0.39391 | 15.0259 | 0.20047 | 0.45248 | 0.013282 | 6.7959 | 3.9175 | 7.7467 | 7885.9925 | 6.2538 | 464.0616 | 0.013229 | 1.2569 | 0.6933 | 0.81291 |  | 75.5597 | 79.2613 | 111.759 | 0.28344 | 0.29733 | 0.41923 | 0.18893 | 0.44591 | 0.0647 | 0.0832 | 9266.1952 | 445.6724 | 0.0076927 | 0.7179 | 0.67749 |  |  | 75.1774 | 79.1616 | 112.2237 | 0.28203 | 0.29697 | 0.421 | 0.12579 | 0.18803 | 0.44549 | 0.00099495 | -0.4266 | -0.1497 | 0.5437 | 9380.5415 | 0.5058 | 445.5085 | 0.0070581 | 0.6599 | 0.67756 | -0.026061 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | 0.303 | 0.30356 | 0.39344 | 14.8194 | 0.20077 | 0.45257 | 0.013587 | 6.9819 | 3.9757 | 7.9376 | 7864.4716 | 6.3705 | 464.5519 | 0.0051654 | 0.4903 | 0.6933 | -0.29281 |  | 75.9762 | 79.6983 | 112.3764 | 0.28344 | 0.29733 | 0.41924 | 0.18893 | 0.44591 | 0.0644 | 0.0829 | 9266.3799 | 446.389 | 0.0076879 | 0.7166 | 0.67749 |  |  | 75.6139 | 79.5087 | 112.8755 | 0.28214 | 0.29668 | 0.42118 | 0.2379 | 0.18823 | 0.44532 | 0.00091471 | -0.3194 | -0.239 | 0.5009 | 9395.0321 | 0.377 | 446.0786 | 0.0061054 | 0.5701 | 0.67756 | -0.1586 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | 0.30298 | 0.30353 | 0.39349 | 14.853 | 0.20077 | 0.45255 | 0.01358 | 7.0015 | 3.9733 | 7.9539 | 7866.805 | 6.3881 | 465.3174 | 0.0080766 | 0.7655 | 0.6933 | 0.10413 |  | 76.3939 | 80.1366 | 112.9956 | 0.28344 | 0.29732 | 0.41924 | 0.18893 | 0.44591 | 0.0642 | 0.0826 | 9266.5631 | 447.1043 | 0.007682 | 0.7153 | 0.67749 |  |  | 76.0909 | 79.98 | 113.5547 | 0.28221 | 0.29663 | 0.42116 | 0.19542 | 0.18829 | 0.44531 | 0.00087634 | -0.2849 | -0.2486 | 0.4812 | 9394.0289 | 0.3426 | 446.8491 | 0.0082625 | 0.7705 | 0.67756 | 0.13717 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | 0.303 | 0.3036 | 0.3934 | 14.2336 | 0.20075 | 0.45259 | 0.013585 | 6.99 | 3.9994 | 7.9571 | 7862.6826 | 6.339 | 465.3258 | 8.8256e-05 | 0.0084 | 0.6933 | -0.98788 |  | 76.8128 | 80.5762 | 113.6166 | 0.28344 | 0.29732 | 0.41924 | 0.18893 | 0.44591 | 0.064 | 0.0822 | 9266.745 | 447.8183 | 0.0076761 | 0.714 | 0.67749 |  |  | 76.6203 | 80.5231 | 114.3118 | 0.28226 | 0.29663 | 0.42111 | 0.0659 | 0.18833 | 0.44532 | 0.00084471 | -0.2667 | -0.245 | 0.4652 | 9390.8739 | 0.3236 | 447.7322 | 0.0094783 | 0.8831 | 0.67756 | 0.30336 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | 0.30294 | 0.30353 | 0.39353 | 14.2608 | 0.20074 | 0.45254 | 0.013551 | 7.0011 | 3.9795 | 7.9573 | 7868.8189 | 6.352 | 466.0812 | 0.0079923 | 0.7554 | 0.6933 | 0.089565 |  | 77.233 | 81.0172 | 114.2396 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41924 | 0.18892 | 0.44591 | 0.0637 | 0.0819 | 9266.9254 | 448.531 | 0.0076727 | 0.7127 | 0.67749 |  |  | 77.0716 | 80.9974 | 114.9379 | 0.28231 | 0.29669 | 0.42101 | 0.024439 | 0.18834 | 0.44535 | 0.00080493 | -0.2584 | -0.2244 | 0.4445 | 9383.9673 | 0.3143 | 448.499 | 0.0082404 | 0.7668 | 0.67756 | 0.13171 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | 0.30295 | 0.30352 | 0.39353 | 14.316 | 0.20075 | 0.45254 | 0.01356 | 7.0271 | 3.9871 | 7.984 | 7868.9139 | 6.3743 | 466.8675 | 0.00833 | 0.7863 | 0.6933 | 0.13413 |  | 77.6545 | 81.4594 | 114.8644 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41925 | 0.18892 | 0.44591 | 0.0635 | 0.0816 | 9267.1044 | 449.2424 | 0.007667 | 0.7114 | 0.67749 |  |  | 77.5494 | 81.5003 | 115.629 | 0.28233 | 0.29671 | 0.42096 | 0.050209 | 0.18835 | 0.44537 | 0.00078678 | -0.2558 | -0.2147 | 0.4356 | 9380.7461 | 0.3111 | 449.3079 | 0.0087006 | 0.8089 | 0.67756 | 0.19385 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | 0.30302 | 0.30358 | 0.3934 | 14.3782 | 0.20078 | 0.45259 | 0.013605 | 7.0593 | 4.0269 | 8.032 | 7862.6142 | 6.3974 | 467.6608 | 0.0084148 | 0.7933 | 0.6933 | 0.14423 |  | 78.0772 | 81.903 | 115.4911 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41925 | 0.18892 | 0.44591 | 0.0632 | 0.0813 | 9267.282 | 449.9525 | 0.0076625 | 0.7101 | 0.67749 |  |  | 77.9876 | 82.0397 | 115.9874 | 0.28255 | 0.29723 | 0.42022 | 0.1669 | 0.18831 | 0.44572 | 0.00063751 | -0.2754 | -0.0219 | 0.3541 | 9328.6476 | 0.3661 | 450.1705 | 0.0092896 | 0.8626 | 0.67756 | 0.2731 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | 0.30299 | 0.30365 | 0.39335 | 14.5065 | 0.20073 | 0.45262 | 0.013583 | 7.0517 | 4.0615 | 8.0427 | 7860.2678 | 6.3964 | 468.5295 | 0.0092243 | 0.8687 | 0.6933 | 0.25298 |  | 78.5012 | 82.3479 | 116.1196 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41925 | 0.18892 | 0.44591 | 0.063 | 0.081 | 9267.4582 | 450.6613 | 0.0076569 | 0.7088 | 0.67749 |  |  | 77.9838 | 82.0377 | 115.9794 | 0.28255 | 0.29724 | 0.42021 | 0.37669 | 0.18831 | 0.44573 | 0.00063776 | -0.2768 | -0.0193 | 0.3544 | 9328.0627 | 0.3734 | 450.1674 | -3.4394e-05 | -0.0031 | 0.67756 | -1.0046 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | 0.30292 | 0.30357 | 0.39351 | 14.6073 | 0.20071 | 0.45256 | 0.013537 | 7.0601 | 4.0366 | 8.0381 | 7867.7846 | 6.4131 | 469.3651 | 0.0088821 | 0.8356 | 0.6933 | 0.20524 |  | 78.9265 | 82.7942 | 116.75 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41925 | 0.18892 | 0.44591 | 0.0628 | 0.0807 | 9267.6331 | 451.3689 | 0.0076515 | 0.7076 | 0.67749 |  |  | 78.4265 | 82.5059 | 116.6347 | 0.28255 | 0.29725 | 0.4202 | 0.34821 | 0.18831 | 0.44573 | 0.00063825 | -0.2794 | -0.016 | 0.3556 | 9327.3229 | 0.3762 | 450.9122 | 0.0080425 | 0.7448 | 0.67756 | 0.099242 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | 0.3029 | 0.30354 | 0.39355 | 14.5784 | 0.20071 | 0.45255 | 0.01353 | 7.0772 | 4.035 | 8.0526 | 7869.7749 | 6.4249 | 470.0487 | 0.0072747 | 0.6836 | 0.6933 | -0.013997 |  | 79.353 | 83.2417 | 117.3823 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41926 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0625 | 0.0804 | 9267.8066 | 452.0752 | 0.0076472 | 0.7063 | 0.67749 |  |  | 78.926 | 83.0311 | 117.0067 | 0.28293 | 0.29764 | 0.41943 | 0.253 | 0.18843 | 0.44603 | 0.00050329 | -0.2101 | 0.149 | 0.2811 | 9275.2808 | 0.3649 | 451.7432 | 0.008984 | 0.831 | 0.67756 | 0.22646 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | 0.30293 | 0.30354 | 0.39353 | 14.6223 | 0.20073 | 0.45255 | 0.013547 | 7.1053 | 4.0486 | 8.0841 | 7868.5431 | 6.4474 | 470.8157 | 0.0081723 | 0.767 | 0.6933 | 0.1063 |  | 79.7808 | 83.6906 | 118.0165 | 0.28343 | 0.29732 | 0.41926 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0623 | 0.0801 | 9267.9787 | 452.7802 | 0.007643 | 0.705 | 0.67749 |  |  | 79.4216 | 83.5184 | 117.7697 | 0.28293 | 0.29753 | 0.41954 | 0.20576 | 0.18848 | 0.44596 | 0.00044307 | -0.184 | 0.1107 | 0.2482 | 9283.2647 | 0.3128 | 452.5101 | 0.0083003 | 0.7669 | 0.67756 | 0.13186 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | 0.30296 | 0.30353 | 0.39352 | 14.6193 | 0.20075 | 0.45254 | 0.01357 | 7.1393 | 4.0545 | 8.117 | 7868.1488 | 6.4721 | 471.5268 | 0.0075866 | 0.7111 | 0.6933 | 0.025668 |  | 80.2099 | 84.1408 | 118.6525 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41926 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0621 | 0.0798 | 9268.1494 | 453.4839 | 0.0076376 | 0.7037 | 0.67749 |  |  | 79.8946 | 84.0915 | 118.4067 | 0.28292 | 0.29778 | 0.4193 | 0.058592 | 0.18838 | 0.44611 | 0.0005828 | -0.2434 | 0.1975 | 0.3273 | 9265.45 | 0.4273 | 453.407 | 0.0097179 | 0.8969 | 0.67756 | 0.32372 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | 0.30274 | 0.30325 | 0.39401 | 14.4375 | 0.20071 | 0.45235 | 0.013437 | 7.1242 | 3.9443 | 8.0507 | 7891.5547 | 6.4649 | 472.0286 | 0.0053596 | 0.5018 | 0.6933 | -0.27622 |  | 80.6402 | 84.5924 | 119.2904 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41926 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0618 | 0.0795 | 9268.319 | 454.1864 | 0.0076324 | 0.7025 | 0.67749 |  |  | 80.3452 | 84.4163 | 119.0957 | 0.28305 | 0.29739 | 0.41956 | 0.20817 | 0.18862 | 0.44589 | 0.00030232 | -0.1082 | 0.0745 | 0.1701 | 9285.8835 | 0.2055 | 453.9129 | 0.0054876 | 0.5059 | 0.67756 | -0.25335 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | 0.30276 | 0.30323 | 0.39401 | 13.7926 | 0.20073 | 0.45234 | 0.013449 | 7.1347 | 3.9369 | 8.0567 | 7892.0639 | 6.4334 | 471.9871 | -0.0004435 | -0.0415 | 0.6933 | -1.0599 |  | 81.0717 | 85.0453 | 119.9302 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41927 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0616 | 0.0792 | 9268.4871 | 454.8876 | 0.0076284 | 0.7012 | 0.67749 |  |  | 80.8877 | 84.9833 | 119.8153 | 0.28313 | 0.29747 | 0.41939 | 0.072902 | 0.18865 | 0.44595 | 0.00027381 | -0.09 | 0.1096 | 0.1546 | 9274.6965 | 0.1976 | 454.7918 | 0.0095468 | 0.8789 | 0.67756 | 0.29716 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | 0.30277 | 0.30328 | 0.39395 | 13.8592 | 0.20072 | 0.45237 | 0.013456 | 7.1479 | 3.9659 | 8.0825 | 7889.0212 | 6.444 | 472.7751 | 0.0084423 | 0.788 | 0.6933 | 0.13659 |  | 81.5046 | 85.4994 | 120.5718 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41927 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0614 | 0.0789 | 9268.654 | 455.5876 | 0.0076222 | 0.7 | 0.67749 |  |  | 81.3605 | 85.3422 | 120.6693 | 0.28312 | 0.29697 | 0.41991 | 0.18386 | 0.18883 | 0.44565 | 0.00026574 | 0.0092 | -0.0621 | 0.1504 | 9311.6897 | 0.097 | 455.3456 | 0.0060204 | 0.5538 | 0.67756 | -0.18265 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | 0.30257 | 0.3029 | 0.39453 | 14.2461 | 0.20072 | 0.45211 | 0.013337 | 7.1755 | 3.8287 | 8.0423 | 7917.2323 | 6.5089 | 473.9369 | 0.012461 | 1.1618 | 0.6933 | 0.67574 |  | 81.9387 | 85.955 | 121.2154 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41927 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0612 | 0.0786 | 9268.8196 | 456.2863 | 0.0076194 | 0.6987 | 0.67749 |  |  | 81.6743 | 85.7565 | 121.2272 | 0.28294 | 0.29709 | 0.41997 | 0.23093 | 0.18866 | 0.44569 | 0.00033244 | -0.0868 | -0.0382 | 0.1885 | 9314.3547 | 0.1502 | 455.9823 | 0.0069312 | 0.6367 | 0.67756 | -0.060302 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | 0.30274 | 0.30334 | 0.39392 | 14.39 | 0.20067 | 0.4524 | 0.013431 | 7.1678 | 4.0123 | 8.123 | 7887.4185 | 6.4886 | 474.8129 | 0.0094048 | 0.876 | 0.6933 | 0.26351 |  | 82.3741 | 86.4118 | 121.8608 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41927 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0609 | 0.0783 | 9268.984 | 456.9838 | 0.0076133 | 0.6975 | 0.67749 |  |  | 82.2041 | 86.3159 | 121.9945 | 0.28296 | 0.29711 | 0.41993 | 0.11098 | 0.18866 | 0.44571 | 0.00031927 | -0.0864 | -0.0276 | 0.1815 | 9311.3967 | 0.1456 | 456.8377 | 0.0093217 | 0.8554 | 0.67756 | 0.26248 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | 0.30277 | 0.30324 | 0.39399 | 13.6968 | 0.20073 | 0.45235 | 0.013462 | 7.203 | 3.979 | 8.1382 | 7890.8105 | 6.4745 | 474.7073 | -0.0011353 | -0.1056 | 0.6933 | -1.1523 |  | 82.8107 | 86.87 | 122.5081 | 0.28342 | 0.29731 | 0.41928 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0607 | 0.078 | 9269.1471 | 457.68 | 0.0076095 | 0.6962 | 0.67749 |  |  | 82.5403 | 86.7356 | 122.6599 | 0.28273 | 0.29711 | 0.42016 | 0.15471 | 0.1885 | 0.44567 | 0.00047624 | -0.1786 | -0.0499 | 0.2714 | 9326.1535 | 0.2427 | 457.4761 | 0.0069672 | 0.6384 | 0.67756 | -0.057793 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | 0.30278 | 0.30325 | 0.39398 | 13.7266 | 0.20073 | 0.45235 | 0.013465 | 7.2213 | 3.9915 | 8.1606 | 7890.2892 | 6.4888 | 475.4473 | 0.0079684 | 0.74 | 0.6933 | 0.067352 |  | 83.2486 | 87.3295 | 123.1572 | 0.28341 | 0.29731 | 0.41928 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0605 | 0.0778 | 9269.3089 | 458.375 | 0.0076035 | 0.695 | 0.67749 |  |  | 83.1092 | 87.3046 | 123.4747 | 0.28279 | 0.29707 | 0.42014 | 0.028513 | 0.18855 | 0.44566 | 0.00043452 | -0.1472 | -0.0584 | 0.2483 | 9325.3558 | 0.2045 | 458.3375 | 0.0094082 | 0.8614 | 0.67756 | 0.27133 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | 0.30295 | 0.3036 | 0.39345 | 13.7946 | 0.20072 | 0.45259 | 0.013567 | 7.2306 | 4.1445 | 8.2435 | 7864.9641 | 6.4809 | 476.2308 | 0.0084461 | 0.7835 | 0.6933 | 0.1301 |  | 83.6878 | 87.7903 | 123.8083 | 0.28341 | 0.29731 | 0.41928 | 0.18892 | 0.4459 | 0.0603 | 0.0775 | 9269.4696 | 459.0688 | 0.0075999 | 0.6938 | 0.67749 |  |  | 83.5952 | 87.8327 | 124.1488 | 0.28282 | 0.29716 | 0.42002 | 0.048297 | 0.18854 | 0.44572 | 0.00041571 | -0.1549 | -0.0247 | 0.2382 | 9316.9767 | 0.2196 | 459.1324 | 0.0086923 | 0.7949 | 0.67756 | 0.17318 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | 0.30304 | 0.30373 | 0.39323 | 13.8632 | 0.20074 | 0.45267 | 0.01363 | 7.2624 | 4.2094 | 8.3036 | 7854.3814 | 6.5011 | 477.0139 | 0.0084529 | 0.7831 | 0.6933 | 0.12952 |  | 84.1282 | 88.2525 | 124.4612 | 0.28341 | 0.2973 | 0.41928 | 0.18891 | 0.4459 | 0.06 | 0.0772 | 9269.6289 | 459.7613 | 0.0075951 | 0.6925 | 0.67749 |  |  | 84.1255 | 88.3796 | 124.869 | 0.28289 | 0.2972 | 0.41991 | 0.14402 | 0.18858 | 0.44575 | 0.00036518 | -0.1337 | -0.0034 | 0.2098 | 9309.227 | 0.2025 | 459.9512 | 0.0089636 | 0.8188 | 0.67756 | 0.20846 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | 0.30274 | 0.30376 | 0.3935 | 13.8881 | 0.2005 | 0.45265 | 0.013415 | 7.1372 | 4.204 | 8.1928 | 7866.3662 | 6.4146 | 477.7445 | 0.0078944 | 0.7306 | 0.6933 | 0.053794 |  | 84.5699 | 88.716 | 125.116 | 0.28341 | 0.2973 | 0.41929 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0598 | 0.0769 | 9269.7872 | 460.4526 | 0.0075904 | 0.6913 | 0.67749 |  |  | 84.6446 | 88.9175 | 125.6037 | 0.28294 | 0.29722 | 0.41985 | 0.22713 | 0.1886 | 0.44577 | 0.00033653 | -0.1208 | 0.0064 | 0.1938 | 9305.3544 | 0.1931 | 460.7522 | 0.0087773 | 0.801 | 0.67756 | 0.18219 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | 0.30245 | 0.30367 | 0.39388 | 14.4409 | 0.20032 | 0.45255 | 0.013211 | 7.0583 | 4.1638 | 8.1048 | 7884.1407 | 6.4022 | 479.0932 | 0.014588 | 1.3487 | 0.6933 | 0.94532 |  | 85.0129 | 89.1808 | 125.7727 | 0.28341 | 0.2973 | 0.41929 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0596 | 0.0766 | 9269.9442 | 461.1427 | 0.0075858 | 0.6901 | 0.67749 |  |  | 84.6635 | 88.9196 | 125.6452 | 0.28294 | 0.29716 | 0.4199 | 0.29289 | 0.18862 | 0.44574 | 0.00032787 | -0.1071 | -0.0125 | 0.189 | 9309.1168 | 0.1765 | 460.7553 | 3.4223e-05 | 0.0031 | 0.67756 | -0.99542 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | 0.30246 | 0.30372 | 0.39382 | 14.5434 | 0.20032 | 0.45258 | 0.013222 | 7.0728 | 4.1951 | 8.1335 | 7880.8444 | 6.4176 | 479.9124 | 0.0088679 | 0.8192 | 0.6933 | 0.18159 |  | 85.4572 | 89.647 | 126.4313 | 0.28341 | 0.2973 | 0.41929 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0594 | 0.0763 | 9270.1 | 461.8316 | 0.0075813 | 0.6889 | 0.67749 |  |  | 85.1168 | 89.4068 | 126.2605 | 0.28298 | 0.29725 | 0.41977 | 0.26794 | 0.18862 | 0.4458 | 0.00030388 | -0.107 | 0.0202 | 0.1756 | 9300.3849 | 0.1833 | 461.4771 | 0.0079317 | 0.7218 | 0.67756 | 0.065296 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | 0.30252 | 0.30343 | 0.39405 | 14.3409 | 0.20047 | 0.45242 | 0.013277 | 7.181 | 4.1002 | 8.1802 | 7892.8679 | 6.4932 | 480.3728 | 0.004991 | 0.4604 | 0.6933 | -0.33593 |  | 85.9027 | 90.1145 | 127.0917 | 0.28341 | 0.2973 | 0.41929 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0591 | 0.076 | 9270.2547 | 462.5192 | 0.0075768 | 0.6876 | 0.67749 |  |  | 85.627 | 89.9919 | 126.7659 | 0.28317 | 0.29761 | 0.41922 | 0.13605 | 0.18863 | 0.44604 | 0.00032339 | -0.1063 | 0.1638 | 0.1873 | 9262.524 | 0.2458 | 462.3392 | 0.0094865 | 0.8621 | 0.67756 | 0.27236 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | 0.30253 | 0.30305 | 0.39442 | 14.8723 | 0.20063 | 0.4522 | 0.013308 | 7.3087 | 3.9816 | 8.235 | 7911.289 | 6.6387 | 481.6918 | 0.014313 | 1.319 | 0.6933 | 0.90248 |  | 86.3495 | 90.5833 | 127.7541 | 0.2834 | 0.2973 | 0.4193 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0589 | 0.0758 | 9270.4082 | 463.2057 | 0.0075724 | 0.6865 | 0.67749 |  |  | 86.5491 | 90.8171 | 127.8222 | 0.28359 | 0.29758 | 0.41883 | 0.2581 | 0.18894 | 0.44609 | 0.00019935 | 0.078 | 0.1902 | 0.116 | 9238.8695 | 0.0933 | 463.5467 | 0.013296 | 1.2075 | 0.67756 | 0.78214 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | 0.30252 | 0.30308 | 0.39439 | 14.9577 | 0.20062 | 0.45222 | 0.013305 | 7.3197 | 4.0024 | 8.2549 | 7909.9672 | 6.6514 | 482.4873 | 0.0086407 | 0.7955 | 0.6933 | 0.1474 |  | 86.7975 | 91.0535 | 128.4183 | 0.2834 | 0.2973 | 0.4193 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0587 | 0.0755 | 9270.5606 | 463.8909 | 0.007568 | 0.6852 | 0.67749 |  |  | 87.0446 | 91.1847 | 128.5297 | 0.28376 | 0.29725 | 0.41899 | 0.14409 | 0.18919 | 0.44591 | 0.00027642 | 0.2192 | 0.0895 | 0.1611 | 9252.1889 | 0.1861 | 464.0815 | 0.0058954 | 0.5348 | 0.67756 | -0.21069 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | 0.30254 | 0.303 | 0.39446 | 14.2947 | 0.20066 | 0.45217 | 0.013324 | 7.3453 | 3.9738 | 8.2642 | 7913.1477 | 6.6279 | 482.4041 | -0.00090522 | -0.0832 | 0.6933 | -1.12 |  | 87.2469 | 91.525 | 129.0844 | 0.2834 | 0.2973 | 0.4193 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0585 | 0.0752 | 9270.7118 | 464.575 | 0.0075625 | 0.6841 | 0.67749 |  |  | 87.3993 | 91.6559 | 129.2685 | 0.28347 | 0.29727 | 0.41926 | 0.14302 | 0.18897 | 0.44588 | 5.7398e-05 | 0.092 | 0.0715 | 0.0337 | 9268.6068 | 0.0498 | 464.7642 | 0.0075343 | 0.6827 | 0.67756 | 0.0075892 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | 0.30257 | 0.30308 | 0.39435 | 14.434 | 0.20065 | 0.45222 | 0.013339 | 7.3596 | 4.016 | 8.2971 | 7908.0202 | 6.6435 | 483.2608 | 0.0093322 | 0.8567 | 0.6933 | 0.23568 |  | 87.6975 | 91.9979 | 129.7524 | 0.2834 | 0.2973 | 0.4193 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0583 | 0.0749 | 9270.8619 | 465.2578 | 0.0075594 | 0.6828 | 0.67749 |  |  | 87.922 | 92.204 | 129.9889 | 0.28351 | 0.29732 | 0.41916 | 0.22403 | 0.18898 | 0.44592 | 8.0632e-05 | 0.1016 | 0.0939 | 0.0473 | 9262.0038 | 0.0618 | 465.5545 | 0.0087319 | 0.7903 | 0.67756 | 0.16639 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | 0.30259 | 0.30314 | 0.39427 | 14.4978 | 0.20064 | 0.45226 | 0.013348 | 7.3703 | 4.0511 | 8.3235 | 7904.0739 | 6.6522 | 484.0272 | 0.0083586 | 0.7664 | 0.6933 | 0.10543 |  | 88.1494 | 92.472 | 130.4223 | 0.2834 | 0.2973 | 0.41931 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0581 | 0.0747 | 9271.0109 | 465.9394 | 0.0075552 | 0.6816 | 0.67749 |  |  | 87.9373 | 92.1905 | 130.0518 | 0.2835 | 0.29722 | 0.41928 | 0.30442 | 0.18902 | 0.44586 | 0.00011193 | 0.1208 | 0.0555 | 0.0656 | 9270.211 | 0.1029 | 465.5351 | -0.00021483 | -0.0194 | 0.67756 | -1.0286 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | 0.30264 | 0.30313 | 0.39423 | 14.5269 | 0.20068 | 0.45226 | 0.01339 | 7.4164 | 4.062 | 8.3696 | 7902.0663 | 6.6869 | 484.7518 | 0.007912 | 0.7246 | 0.6933 | 0.04514 |  | 88.6026 | 92.9476 | 131.0941 | 0.2834 | 0.2973 | 0.41931 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0578 | 0.0744 | 9271.1588 | 466.6199 | 0.0075499 | 0.6805 | 0.67749 |  |  | 88.3446 | 92.7502 | 130.7713 | 0.28328 | 0.2974 | 0.41932 | 0.21238 | 0.18878 | 0.44594 | 0.00013751 | -0.0177 | 0.1027 | 0.0807 | 9270.7098 | 0.1124 | 466.3378 | 0.0088946 | 0.8027 | 0.67756 | 0.1847 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | 0.30267 | 0.30327 | 0.39406 | 14.6774 | 0.20064 | 0.45235 | 0.013397 | 7.4129 | 4.1272 | 8.3981 | 7894.1187 | 6.6881 | 485.6178 | 0.0094673 | 0.866 | 0.6933 | 0.24909 |  | 89.057 | 93.4244 | 131.7678 | 0.2834 | 0.29729 | 0.41931 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0576 | 0.0741 | 9271.3056 | 467.2991 | 0.0075469 | 0.6792 | 0.67749 |  |  | 88.9005 | 93.3243 | 131.5515 | 0.28332 | 0.29742 | 0.41925 | 0.10715 | 0.18881 | 0.44595 | 0.00012164 | -0.0019 | 0.114 | 0.0717 | 9266.4144 | 0.0952 | 467.1568 | 0.0090852 | 0.819 | 0.67756 | 0.20875 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | 0.30263 | 0.30328 | 0.39408 | 14.08 | 0.20061 | 0.45235 | 0.013374 | 7.3949 | 4.1283 | 8.3831 | 7895.0064 | 6.6336 | 485.602 | -0.00017345 | -0.0158 | 0.6933 | -1.0228 |  | 89.5127 | 93.9026 | 132.4433 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41931 | 0.18891 | 0.44589 | 0.0574 | 0.0738 | 9271.4513 | 467.9772 | 0.0075407 | 0.6781 | 0.67749 |  |  | 89.2628 | 93.7706 | 131.4827 | 0.28381 | 0.29814 | 0.41805 | 0.14057 | 0.18889 | 0.44646 | 0.00057757 | 0.0469 | 0.4145 | 0.3408 | 9185.4048 | 0.2762 | 467.7903 | 0.0070356 | 0.6335 | 0.67756 | -0.065025 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | 0.30253 | 0.30367 | 0.39379 | 14.6414 | 0.20039 | 0.45257 | 0.013283 | 7.2837 | 4.2835 | 8.3633 | 7879.9152 | 6.5784 | 486.9504 | 0.014778 | 1.3484 | 0.6933 | 0.94489 |  | 89.9697 | 94.3822 | 133.1208 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41931 | 0.18891 | 0.44588 | 0.0572 | 0.0736 | 9271.5959 | 468.6541 | 0.0075378 | 0.6769 | 0.67749 |  |  | 89.9043 | 94.3207 | 134.4571 | 0.28211 | 0.29597 | 0.42192 | 0.065161 | 0.18847 | 0.44489 | 0.0010874 | -0.201 | -0.5159 | 0.6435 | 9449.9268 | 0.3746 | 468.5676 | 0.0086413 | 0.7773 | 0.67756 | 0.14721 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | 0.30244 | 0.30399 | 0.39357 | 14.6194 | 0.2002 | 0.45274 | 0.013207 | 7.1797 | 4.3999 | 8.3338 | 7868.6011 | 6.4929 | 487.6098 | 0.0072356 | 0.6594 | 0.6933 | -0.048903 |  | 90.428 | 94.863 | 133.8001 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41932 | 0.18891 | 0.44588 | 0.057 | 0.0733 | 9271.7395 | 469.3298 | 0.0075328 | 0.6757 | 0.67749 |  |  | 90.4309 | 94.8767 | 135.2002 | 0.28215 | 0.29602 | 0.42183 | 0.014442 | 0.18848 | 0.44492 | 0.0010511 | -0.1968 | -0.4963 | 0.6236 | 9443.9208 | 0.3622 | 469.3491 | 0.0086983 | 0.7815 | 0.67756 | 0.15341 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | 0.30253 | 0.30392 | 0.39355 | 13.9057 | 0.20028 | 0.45271 | 0.013271 | 7.2314 | 4.382 | 8.3691 | 7867.8911 | 6.4789 | 487.4512 | -0.0017434 | -0.1586 | 0.6933 | -1.2288 |  | 90.8875 | 95.3452 | 134.4814 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41932 | 0.18891 | 0.44588 | 0.0568 | 0.073 | 9271.8821 | 470.0044 | 0.0075289 | 0.6746 | 0.67749 |  |  | 90.9592 | 95.4351 | 135.9413 | 0.28219 | 0.29607 | 0.42174 | 0.094289 | 0.18849 | 0.44496 | 0.0010114 | -0.1925 | -0.4746 | 0.6017 | 9437.3638 | 0.3492 | 470.1298 | 0.0086989 | 0.7807 | 0.67756 | 0.15223 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | 0.30253 | 0.30398 | 0.39348 | 14.0695 | 0.20026 | 0.45275 | 0.013273 | 7.2387 | 4.4183 | 8.3945 | 7864.5992 | 6.4935 | 488.3278 | 0.0096467 | 0.8766 | 0.6933 | 0.26438 |  | 91.3483 | 95.8288 | 135.1645 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41932 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0566 | 0.0727 | 9272.0236 | 470.6778 | 0.007524 | 0.6734 | 0.67749 |  |  | 91.1911 | 95.8473 | 136.6575 | 0.28172 | 0.2961 | 0.42218 | 0.019305 | 0.18813 | 0.44491 | 0.0012414 | -0.4038 | -0.5065 | 0.7399 | 9465.318 | 0.4576 | 470.7034 | 0.0064001 | 0.5736 | 0.67756 | -0.15343 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | 0.30261 | 0.30368 | 0.39371 | 14.597 | 0.20044 | 0.45259 | 0.01334 | 7.3807 | 4.3324 | 8.4731 | 7875.9802 | 6.6432 | 489.6328 | 0.014372 | 1.305 | 0.6933 | 0.88229 |  | 91.8104 | 96.3137 | 135.8495 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41932 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0564 | 0.0725 | 9272.1641 | 471.35 | 0.0075202 | 0.6722 | 0.67749 |  |  | 92.0401 | 96.4137 | 137.4195 | 0.28244 | 0.29586 | 0.4217 | 0.10383 | 0.18875 | 0.44487 | 0.0010221 | -0.0348 | -0.5315 | 0.6108 | 9437.0434 | 0.4179 | 471.4882 | 0.0087652 | 0.7848 | 0.67756 | 0.15828 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | 0.3027 | 0.30338 | 0.39393 | 14.3313 | 0.20062 | 0.45242 | 0.013419 | 7.5087 | 4.2296 | 8.5337 | 7887.4201 | 6.7265 | 489.9996 | 0.0040453 | 0.3668 | 0.6933 | -0.47094 |  | 92.2738 | 96.7999 | 136.5365 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41933 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0562 | 0.0722 | 9272.3035 | 472.021 | 0.0075176 | 0.671 | 0.67749 |  |  | 92.2126 | 96.8064 | 137.8297 | 0.28213 | 0.29618 | 0.42169 | 0.0067149 | 0.1884 | 0.44502 | 0.00099792 | -0.2449 | -0.4439 | 0.5975 | 9433.2192 | 0.3462 | 472.03 | 0.0060578 | 0.5418 | 0.67756 | -0.20036 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | 0.30274 | 0.30342 | 0.39384 | 14.3829 | 0.20064 | 0.45245 | 0.01345 | 7.5373 | 4.2603 | 8.574 | 7883.2188 | 6.7477 | 490.7399 | 0.0081743 | 0.7403 | 0.6933 | 0.067785 |  | 92.7385 | 97.2875 | 137.2253 | 0.28339 | 0.29729 | 0.41933 | 0.1889 | 0.44588 | 0.056 | 0.0719 | 9272.4419 | 472.6909 | 0.0075117 | 0.6699 | 0.67749 |  |  | 92.2568 | 96.9897 | 137.8403 | 0.28206 | 0.29653 | 0.42142 | 0.3061 | 0.18822 | 0.44522 | 0.00095111 | -0.3538 | -0.3244 | 0.57 | 9411.8195 | 0.3954 | 472.2821 | 0.0028238 | 0.2521 | 0.67756 | -0.62793 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | 0.3027 | 0.30342 | 0.39387 | 14.4399 | 0.20061 | 0.45245 | 0.013423 | 7.5364 | 4.2692 | 8.5778 | 7884.6597 | 6.7515 | 491.4856 | 0.0082407 | 0.7457 | 0.6933 | 0.075574 |  | 93.2044 | 97.7765 | 137.916 | 0.28338 | 0.29729 | 0.41933 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0557 | 0.0717 | 9272.5793 | 473.3597 | 0.007507 | 0.6688 | 0.67749 |  |  | 92.8007 | 97.5736 | 138.5577 | 0.28213 | 0.29664 | 0.42124 | 0.20751 | 0.18823 | 0.4453 | 0.00088967 | -0.3488 | -0.2779 | 0.5347 | 9398.9443 | 0.387 | 473.0826 | 0.0089745 | 0.8005 | 0.67756 | 0.18145 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | 0.30275 | 0.30349 | 0.39376 | 13.9023 | 0.20062 | 0.45249 | 0.013454 | 7.5425 | 4.2993 | 8.5982 | 7879.2229 | 6.7133 | 491.525 | 0.00043774 | 0.0394 | 0.6933 | -0.94317 |  | 93.6716 | 98.2667 | 138.6086 | 0.28338 | 0.29729 | 0.41933 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0555 | 0.0714 | 9272.7158 | 474.0272 | 0.0075046 | 0.6675 | 0.67749 |  |  | 93.3027 | 98.1195 | 139.032 | 0.28235 | 0.29692 | 0.42073 | 0.1498 | 0.18828 | 0.4455 | 0.0007242 | -0.3179 | -0.1542 | 0.4363 | 9363.8616 | 0.3659 | 473.827 | 0.0083583 | 0.7444 | 0.67756 | 0.098652 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | 0.30264 | 0.30334 | 0.39402 | 14.4963 | 0.2006 | 0.45238 | 0.013385 | 7.564 | 4.2493 | 8.5929 | 7891.9728 | 6.78 | 492.9049 | 0.015292 | 1.3799 | 0.6933 | 0.99032 |  | 94.1401 | 98.7583 | 139.3032 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41933 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0553 | 0.0712 | 9272.8512 | 474.6937 | 0.0074999 | 0.6665 | 0.67749 |  |  | 93.8256 | 98.6509 | 139.7505 | 0.28241 | 0.29694 | 0.42065 | 0.10875 | 0.18833 | 0.44552 | 0.00067628 | -0.2925 | -0.1429 | 0.4084 | 9358.4955 | 0.3396 | 474.5483 | 0.0081039 | 0.7213 | 0.67756 | 0.064559 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | 0.3027 | 0.30351 | 0.39379 | 13.9367 | 0.20057 | 0.4525 | 0.013415 | 7.5448 | 4.3229 | 8.6124 | 7880.4903 | 6.7166 | 492.9158 | 0.00012096 | 0.0109 | 0.6933 | -0.98428 |  | 94.6099 | 99.2513 | 139.9996 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41934 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0551 | 0.0709 | 9272.9857 | 475.359 | 0.0074954 | 0.6653 | 0.67749 |  |  | 94.2479 | 99.2271 | 140.4492 | 0.28224 | 0.29715 | 0.4206 | 0.024383 | 0.18812 | 0.44563 | 0.00081961 | -0.4179 | -0.0789 | 0.4962 | 9353.2779 | 0.495 | 475.3264 | 0.0087536 | 0.7781 | 0.67756 | 0.14839 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | 0.30262 | 0.30346 | 0.39393 | 14.0071 | 0.20053 | 0.45245 | 0.013362 | 7.5402 | 4.304 | 8.5995 | 7886.9933 | 6.722 | 493.6726 | 0.0084107 | 0.7568 | 0.6933 | 0.091584 |  | 95.081 | 99.7456 | 140.6979 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41934 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0549 | 0.0706 | 9273.1192 | 476.0231 | 0.007492 | 0.6641 | 0.67749 |  |  | 94.7915 | 99.7776 | 141.2599 | 0.28226 | 0.29711 | 0.42063 | 0.032082 | 0.18815 | 0.4456 | 0.00079838 | -0.4005 | -0.0946 | 0.4845 | 9355.5552 | 0.4698 | 476.066 | 0.0083309 | 0.7396 | 0.67756 | 0.091567 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | 0.30257 | 0.30368 | 0.39376 | 13.9065 | 0.20041 | 0.45257 | 0.013316 | 7.4738 | 4.3907 | 8.5853 | 7878.3168 | 6.6587 | 494.225 | 0.0061457 | 0.5524 | 0.6933 | -0.20324 |  | 95.5534 | 100.2413 | 141.3982 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41934 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0547 | 0.0704 | 9273.2518 | 476.6861 | 0.0074886 | 0.663 | 0.67749 |  |  | 95.1521 | 100.2275 | 141.935 | 0.28209 | 0.29713 | 0.42078 | 0.013767 | 0.18801 | 0.44559 | 0.00093024 | -0.4843 | -0.1011 | 0.5657 | 9364.6478 | 0.5624 | 476.6678 | 0.0067856 | 0.6018 | 0.67756 | -0.11181 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | 0.30253 | 0.30368 | 0.3938 | 14.0072 | 0.20038 | 0.45257 | 0.013289 | 7.4749 | 4.3978 | 8.5901 | 7880.1364 | 6.6674 | 495.0155 | 0.0088064 | 0.7905 | 0.6933 | 0.14019 |  | 96.027 | 100.7383 | 142.1003 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41934 | 0.1889 | 0.44588 | 0.0545 | 0.0701 | 9273.3835 | 477.348 | 0.0074832 | 0.6619 | 0.67749 |  |  | 95.7202 | 100.8053 | 142.7166 | 0.28216 | 0.29715 | 0.42069 | 0.066509 | 0.18806 | 0.44561 | 0.00087894 | -0.457 | -0.0894 | 0.5359 | 9359.0301 | 0.5349 | 477.4371 | 0.0086846 | 0.7693 | 0.67756 | 0.1354 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | 0.30245 | 0.30396 | 0.39359 | 13.9365 | 0.20022 | 0.45272 | 0.013227 | 7.3826 | 4.5061 | 8.5664 | 7869.5433 | 6.587 | 495.6009 | 0.0065281 | 0.5854 | 0.6933 | -0.15564 |  | 96.5019 | 101.2366 | 142.8043 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41934 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0543 | 0.0699 | 9273.5141 | 478.0088 | 0.0074788 | 0.6608 | 0.67749 |  |  | 95.7173 | 100.8253 | 142.7038 | 0.28215 | 0.2972 | 0.42065 | 0.40628 | 0.18803 | 0.44565 | 0.00089793 | -0.4751 | -0.07 | 0.5476 | 9355.7262 | 0.5678 | 477.4636 | 0.00030022 | 0.0265 | 0.67756 | -0.96089 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | 0.30243 | 0.30388 | 0.39369 | 13.9828 | 0.20023 | 0.45267 | 0.013213 | 7.4074 | 4.4848 | 8.577 | 7874.5045 | 6.611 | 496.3246 | 0.0080815 | 0.7237 | 0.6933 | 0.043842 |  | 96.9781 | 101.7363 | 143.5103 | 0.28338 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0541 | 0.0696 | 9273.6439 | 478.6684 | 0.0074767 | 0.6596 | 0.67749 |  |  | 96.2712 | 101.4057 | 143.4445 | 0.28222 | 0.29727 | 0.42051 | 0.32496 | 0.18806 | 0.4457 | 0.0008583 | -0.4594 | -0.0384 | 0.5248 | 9346.1544 | 0.5587 | 478.2322 | 0.0087022 | 0.7686 | 0.67756 | 0.13437 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | 0.30242 | 0.30355 | 0.39404 | 13.8286 | 0.20035 | 0.45247 | 0.013221 | 7.5006 | 4.3626 | 8.5956 | 7891.5935 | 6.6783 | 496.8081 | 0.0054054 | 0.4835 | 0.6933 | -0.30262 |  | 97.4556 | 102.2374 | 144.2181 | 0.28337 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0539 | 0.0694 | 9273.7727 | 479.3269 | 0.0074714 | 0.6585 | 0.67749 |  |  | 96.7988 | 101.968 | 144.1744 | 0.28226 | 0.29733 | 0.42041 | 0.2635 | 0.18806 | 0.44574 | 0.00084338 | -0.4566 | -0.0115 | 0.5169 | 9339.0162 | 0.5638 | 478.9732 | 0.0083975 | 0.741 | 0.67756 | 0.093634 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | 0.30234 | 0.30349 | 0.39417 | 13.8551 | 0.20032 | 0.45243 | 0.01317 | 7.4952 | 4.3433 | 8.5816 | 7897.9192 | 6.6797 | 497.5058 | 0.0078107 | 0.6977 | 0.6933 | 0.0063401 |  | 97.9344 | 102.7398 | 144.9279 | 0.28337 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0537 | 0.0691 | 9273.9006 | 479.9843 | 0.0074683 | 0.6574 | 0.67749 |  |  | 97.3552 | 102.4003 | 144.9901 | 0.2824 | 0.29703 | 0.42057 | 0.33045 | 0.18828 | 0.44558 | 0.0006858 | -0.3265 | -0.112 | 0.4212 | 9352.6893 | 0.3858 | 479.5404 | 0.0064353 | 0.5672 | 0.67756 | -0.16288 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | 0.30236 | 0.30309 | 0.39455 | 14.2871 | 0.20049 | 0.45219 | 0.013207 | 7.6372 | 4.206 | 8.6388 | 7917.2676 | 6.8295 | 498.6856 | 0.013222 | 1.1798 | 0.6933 | 0.70171 |  | 98.4145 | 103.2435 | 145.6396 | 0.28337 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0535 | 0.0688 | 9274.0277 | 480.6406 | 0.0074641 | 0.6563 | 0.67749 |  |  | 98.0323 | 103.0794 | 145.9369 | 0.28247 | 0.29702 | 0.42051 | 0.15894 | 0.18834 | 0.44558 | 0.00062879 | -0.2896 | -0.1107 | 0.3872 | 9348.9003 | 0.3404 | 480.4271 | 0.010071 | 0.8867 | 0.67756 | 0.30867 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | 0.3025 | 0.30336 | 0.39414 | 14.3679 | 0.20048 | 0.45238 | 0.013288 | 7.6497 | 4.3362 | 8.7131 | 7897.2802 | 6.8289 | 499.4458 | 0.0085287 | 0.7602 | 0.6933 | 0.096488 |  | 98.8958 | 103.7486 | 146.3531 | 0.28337 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0533 | 0.0686 | 9274.1537 | 481.2957 | 0.0074601 | 0.6551 | 0.67749 |  |  | 98.9314 | 103.8808 | 147.0804 | 0.28275 | 0.29689 | 0.42036 | 0.12742 | 0.18859 | 0.44555 | 0.0004497 | -0.1383 | -0.1325 | 0.2778 | 9340.8454 | 0.1851 | 481.4666 | 0.011822 | 1.0395 | 0.67756 | 0.53419 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | 0.30247 | 0.30324 | 0.39429 | 14.3239 | 0.20051 | 0.4523 | 0.013275 | 7.6823 | 4.295 | 8.7217 | 7904.6604 | 6.8537 | 500.0564 | 0.0068572 | 0.6106 | 0.6933 | -0.11929 |  | 99.3785 | 104.2551 | 147.0686 | 0.28337 | 0.29728 | 0.41935 | 0.1889 | 0.44587 | 0.0532 | 0.0683 | 9274.279 | 481.9498 | 0.007456 | 0.6541 | 0.67749 |  |  | 98.9362 | 103.8926 | 147.1018 | 0.28273 | 0.29689 | 0.42037 | 0.3477 | 0.18857 | 0.44554 | 0.00045913 | -0.1464 | -0.1335 | 0.2838 | 9341.7954 | 0.2034 | 481.482 | 0.00017365 | 0.0154 | 0.67756 | -0.97727 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | 0.3025 | 0.30337 | 0.39413 | 13.9168 | 0.20048 | 0.45238 | 0.013292 | 7.6683 | 4.3518 | 8.7375 | 7896.5563 | 6.8059 | 500.2323 | 0.0019777 | 0.1759 | 0.6933 | -0.74629 |  | 99.8624 | 104.7629 | 147.786 | 0.28337 | 0.29727 | 0.41936 | 0.1889 | 0.44587 | 0.053 | 0.0681 | 9274.4034 | 482.6027 | 0.0074531 | 0.6529 | 0.67749 |  |  | 99.4432 | 104.4545 | 147.5252 | 0.28297 | 0.29723 | 0.41979 | 0.29438 | 0.18862 | 0.44579 | 0.00028577 | -0.1164 | 0.016 | 0.1772 | 9301.9409 | 0.188 | 482.2065 | 0.0082614 | 0.7245 | 0.67756 | 0.069281 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | 0.30259 | 0.30356 | 0.39385 | 13.8687 | 0.20047 | 0.45251 | 0.013344 | 7.6747 | 4.4436 | 8.7887 | 7883.0326 | 6.796 | 500.8351 | 0.0067907 | 0.6028 | 0.6933 | -0.13054 |  | 100.3476 | 105.272 | 148.5053 | 0.28337 | 0.29727 | 0.41936 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0528 | 0.0678 | 9274.5268 | 483.2545 | 0.0074492 | 0.6518 | 0.67749 |  |  | 100.0801 | 105.102 | 148.4511 | 0.28301 | 0.29721 | 0.41979 | 0.16149 | 0.18866 | 0.44577 | 0.0002571 | -0.0957 | 0.0088 | 0.1597 | 9301.8816 | 0.1553 | 483.0371 | 0.009481 | 0.8306 | 0.67756 | 0.22587 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | 0.3024 | 0.30329 | 0.39431 | 14.3385 | 0.20044 | 0.45232 | 0.013224 | 7.6845 | 4.336 | 8.7445 | 7905.2474 | 6.8529 | 502.0556 | 0.01376 | 1.2205 | 0.6933 | 0.76041 |  | 100.8341 | 105.7826 | 149.2265 | 0.28337 | 0.29727 | 0.41936 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0526 | 0.0676 | 9274.6495 | 483.9053 | 0.0074441 | 0.6508 | 0.67749 |  |  | 100.6226 | 105.6568 | 149.2616 | 0.28301 | 0.29717 | 0.41982 | 0.11892 | 0.18867 | 0.44576 | 0.00024792 | -0.0845 | -0.0035 | 0.1544 | 9303.9309 | 0.1378 | 483.7452 | 0.0080897 | 0.7081 | 0.67756 | 0.045077 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | 0.30237 | 0.30328 | 0.39435 | 14.3867 | 0.20043 | 0.45231 | 0.013211 | 7.6961 | 4.3377 | 8.7557 | 7907.0108 | 6.865 | 502.7714 | 0.0080799 | 0.7158 | 0.6933 | 0.032447 |  | 101.3219 | 106.2944 | 149.9497 | 0.28337 | 0.29727 | 0.41936 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0524 | 0.0674 | 9274.7713 | 484.5549 | 0.0074424 | 0.6496 | 0.67749 |  |  | 101.1359 | 106.1552 | 150.0948 | 0.28299 | 0.29703 | 0.41998 | 0.13096 | 0.18871 | 0.44567 | 0.00027392 | -0.0631 | -0.0587 | 0.171 | 9315.6469 | 0.1142 | 484.3785 | 0.0072446 | 0.6333 | 0.67756 | -0.06532 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | 0.30211 | 0.30283 | 0.39505 | 14.1952 | 0.20041 | 0.45201 | 0.013055 | 7.6974 | 4.144 | 8.6643 | 7941.2192 | 6.8758 | 503.1999 | 0.0048414 | 0.4285 | 0.6933 | -0.38195 |  | 101.811 | 106.8076 | 150.6747 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41936 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0522 | 0.0671 | 9274.8922 | 485.2035 | 0.0074365 | 0.6486 | 0.67749 |  |  | 101.8003 | 106.8471 | 150.9964 | 0.28306 | 0.29709 | 0.41985 | 0.036982 | 0.18874 | 0.44571 | 0.00021933 | -0.045 | -0.0298 | 0.1373 | 9306.9282 | 0.0927 | 485.2533 | 0.010016 | 0.8748 | 0.67756 | 0.29111 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | 0.3022 | 0.30303 | 0.39476 | 13.7235 | 0.2004 | 0.45214 | 0.013105 | 7.6903 | 4.2319 | 8.7 | 7927.1454 | 6.8228 | 503.2911 | 0.0010318 | 0.0912 | 0.6933 | -0.86846 |  | 102.3014 | 107.3222 | 151.4017 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44587 | 0.052 | 0.0669 | 9275.0123 | 485.8509 | 0.0074349 | 0.6474 | 0.67749 |  |  | 102.3678 | 107.4132 | 151.8563 | 0.28307 | 0.29702 | 0.41991 | 0.084791 | 0.18877 | 0.44567 | 0.00023116 | -0.0238 | -0.0567 | 0.145 | 9311.6498 | 0.0858 | 485.9651 | 0.0081622 | 0.7118 | 0.67756 | 0.050538 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | 0.30218 | 0.30302 | 0.39481 | 13.7627 | 0.20039 | 0.45212 | 0.01309 | 7.7002 | 4.232 | 8.7091 | 7929.1703 | 6.8327 | 503.9927 | 0.0079523 | 0.7016 | 0.6933 | 0.011965 |  | 102.7931 | 107.8382 | 152.1306 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0518 | 0.0666 | 9275.1315 | 486.4973 | 0.00743 | 0.6464 | 0.67749 |  |  | 102.724 | 107.9117 | 152.3364 | 0.28301 | 0.2973 | 0.41969 | 0.068158 | 0.18862 | 0.44583 | 0.00027218 | -0.118 | 0.0452 | 0.1711 | 9294.8851 | 0.1895 | 486.5892 | 0.0071631 | 0.6241 | 0.67756 | -0.078898 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | 0.30205 | 0.30325 | 0.3947 | 13.7886 | 0.2002 | 0.45225 | 0.012983 | 7.5909 | 4.3217 | 8.6573 | 7923.2001 | 6.7478 | 504.6773 | 0.007768 | 0.6846 | 0.6933 | -0.012555 |  | 103.2861 | 108.3554 | 152.8613 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0516 | 0.0664 | 9275.25 | 487.1426 | 0.0074254 | 0.6453 | 0.67749 |  |  | 103.325 | 108.5083 | 153.2375 | 0.28303 | 0.29723 | 0.41975 | 0.14111 | 0.18866 | 0.44579 | 0.00023984 | -0.0916 | 0.0184 | 0.1511 | 9299.1247 | 0.1515 | 487.3328 | 0.0085439 | 0.7436 | 0.67756 | 0.097471 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | 0.30197 | 0.30361 | 0.39442 | 14.4234 | 0.20001 | 0.45244 | 0.012915 | 7.4954 | 4.474 | 8.6512 | 7908.7518 | 6.7162 | 506.0902 | 0.016048 | 1.4129 | 0.6933 | 1.0379 |  | 103.7803 | 108.8741 | 153.5941 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44587 | 0.0514 | 0.0661 | 9275.3676 | 487.7868 | 0.0074238 | 0.6442 | 0.67749 |  |  | 103.6598 | 108.865 | 153.6794 | 0.28307 | 0.29728 | 0.41965 | 0.0083583 | 0.18867 | 0.44583 | 0.00022234 | -0.087 | 0.0428 | 0.1404 | 9292.8123 | 0.1517 | 487.7756 | 0.0050946 | 0.4428 | 0.67756 | -0.34648 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | 0.30199 | 0.30366 | 0.39435 | 14.5714 | 0.2 | 0.45248 | 0.012927 | 7.5107 | 4.5079 | 8.6819 | 7905.3676 | 6.7352 | 506.9187 | 0.0094202 | 0.8285 | 0.6933 | 0.195 |  | 104.2759 | 109.3941 | 154.3287 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0512 | 0.0659 | 9275.4844 | 488.4299 | 0.0074193 | 0.6431 | 0.67749 |  |  | 104.2408 | 109.4196 | 154.6089 | 0.28306 | 0.29712 | 0.41983 | 0.02331 | 0.18873 | 0.44573 | 0.00021383 | -0.0532 | -0.02 | 0.1352 | 9305.1309 | 0.0988 | 488.4615 | 0.0079015 | 0.6859 | 0.67756 | 0.012312 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | 0.30209 | 0.30337 | 0.39454 | 14.422 | 0.20019 | 0.45232 | 0.013012 | 7.6486 | 4.4106 | 8.7522 | 7915.1684 | 6.8274 | 507.3908 | 0.0053724 | 0.4721 | 0.6933 | -0.31906 |  | 104.7727 | 109.9155 | 155.0652 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41937 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0511 | 0.0657 | 9275.6004 | 489.072 | 0.0074146 | 0.6421 | 0.67749 |  |  | 104.7406 | 109.8026 | 155.4404 | 0.2831 | 0.29678 | 0.42013 | 0.10272 | 0.18888 | 0.44553 | 0.00033756 | 0.0467 | -0.1481 | 0.2138 | 9327.6406 | 0.1639 | 488.9332 | 0.0054418 | 0.4717 | 0.67756 | -0.30382 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | 0.3021 | 0.30344 | 0.39447 | 14.5022 | 0.20016 | 0.45236 | 0.013011 | 7.6505 | 4.4478 | 8.7727 | 7911.7088 | 6.8308 | 508.1361 | 0.0084949 | 0.7453 | 0.6933 | 0.074997 |  | 105.2709 | 110.4382 | 155.8037 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0509 | 0.0654 | 9275.7156 | 489.713 | 0.0074122 | 0.641 | 0.67749 |  |  | 105.291 | 110.3521 | 156.268 | 0.28311 | 0.29672 | 0.42018 | 0.077962 | 0.18892 | 0.44549 | 0.00037278 | 0.0672 | -0.1706 | 0.2366 | 9331.2957 | 0.1949 | 489.6076 | 0.0077877 | 0.6744 | 0.67756 | -0.0046607 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | 0.30213 | 0.30317 | 0.39471 | 14.4158 | 0.20029 | 0.45221 | 0.013047 | 7.7495 | 4.3519 | 8.8118 | 7923.8186 | 6.9023 | 508.6812 | 0.0062186 | 0.5451 | 0.6933 | -0.21377 |  | 105.7703 | 110.9623 | 156.5441 | 0.28336 | 0.29727 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0507 | 0.0652 | 9275.8301 | 490.3529 | 0.0074088 | 0.6399 | 0.67749 |  |  | 105.9919 | 111.0844 | 157.1197 | 0.28325 | 0.29686 | 0.41989 | 0.11004 | 0.18897 | 0.4456 | 0.00027243 | 0.0995 | -0.1011 | 0.1733 | 9311.6378 | 0.17 | 490.5017 | 0.010336 | 0.8941 | 0.67756 | 0.31959 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | 0.30215 | 0.30317 | 0.39467 | 14.4672 | 0.20031 | 0.45221 | 0.013065 | 7.7776 | 4.3667 | 8.8438 | 7922.3776 | 6.9234 | 509.3898 | 0.008096 | 0.7086 | 0.6933 | 0.022062 |  | 106.2711 | 111.4877 | 157.2864 | 0.28336 | 0.29726 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0505 | 0.0649 | 9275.9437 | 490.9918 | 0.0074043 | 0.6389 | 0.67749 |  |  | 106.6471 | 111.7216 | 158.2874 | 0.28314 | 0.29661 | 0.42024 | 0.2098 | 0.18898 | 0.44543 | 0.00043719 | 0.108 | -0.208 | 0.279 | 9336.6582 | 0.2593 | 491.2754 | 0.0089525 | 0.7737 | 0.67756 | 0.1419 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | 0.30219 | 0.30318 | 0.39464 | 14.2513 | 0.20033 | 0.45222 | 0.013091 | 7.8043 | 4.3761 | 8.872 | 7920.7049 | 6.9225 | 509.7771 | 0.0044314 | 0.3873 | 0.6933 | -0.44137 |  | 106.7731 | 112.0145 | 158.0306 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0503 | 0.0647 | 9276.0566 | 491.6296 | 0.007401 | 0.6378 | 0.67749 |  |  | 106.5843 | 111.6611 | 158.2043 | 0.28313 | 0.29662 | 0.42025 | 0.31549 | 0.18897 | 0.44543 | 0.00043548 | 0.1022 | -0.2084 | 0.278 | 9337.2483 | 0.2598 | 491.202 | -0.00084928 | -0.0734 | 0.67756 | -1.1083 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | 0.30218 | 0.30323 | 0.39459 | 14.3984 | 0.20031 | 0.45225 | 0.013085 | 7.8078 | 4.4096 | 8.8917 | 7918.0655 | 6.9321 | 510.5987 | 0.0094104 | 0.8216 | 0.6933 | 0.18505 |  | 107.2764 | 112.5427 | 158.7768 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0501 | 0.0645 | 9276.1687 | 492.2663 | 0.0073987 | 0.6367 | 0.67749 |  |  | 106.9258 | 112.1538 | 158.5817 | 0.28313 | 0.29697 | 0.4199 | 0.34556 | 0.18883 | 0.44565 | 0.00021966 | 0.015 | -0.0716 | 0.1406 | 9311.6481 | 0.1154 | 491.7978 | 0.0069149 | 0.5958 | 0.67756 | -0.12067 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | 0.30219 | 0.30318 | 0.39464 | 14.168 | 0.20033 | 0.45222 | 0.013091 | 7.8331 | 4.3935 | 8.9061 | 7920.6125 | 6.932 | 510.966 | 0.0042121 | 0.3673 | 0.6933 | -0.47022 |  | 107.7811 | 113.0722 | 159.5249 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41938 | 0.18889 | 0.44586 | 0.05 | 0.0642 | 9276.28 | 492.902 | 0.0073943 | 0.6357 | 0.67749 |  |  | 107.852 | 113.1232 | 159.9277 | 0.28315 | 0.29699 | 0.41986 | 0.045104 | 0.18884 | 0.44566 | 0.00020309 | 0.0212 | -0.0629 | 0.1303 | 9308.9704 | 0.0836 | 492.9632 | 0.013538 | 1.1654 | 0.67756 | 0.72 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | 0.30227 | 0.30324 | 0.3945 | 14.1861 | 0.20037 | 0.45227 | 0.013147 | 7.875 | 4.4346 | 8.963 | 7913.9283 | 6.9562 | 511.6305 | 0.0076302 | 0.6645 | 0.6933 | -0.041547 |  | 108.287 | 113.6031 | 160.2749 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0498 | 0.064 | 9276.3906 | 493.5367 | 0.00739 | 0.6347 | 0.67749 |  |  | 108.4815 | 113.7961 | 160.8344 | 0.28316 | 0.29703 | 0.41981 | 0.16989 | 0.18883 | 0.44569 | 0.00017744 | 0.0155 | -0.0448 | 0.1141 | 9305.1234 | 0.0779 | 493.7668 | 0.0093442 | 0.8036 | 0.67756 | 0.18602 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | 0.30196 | 0.30337 | 0.39466 | 14.3 | 0.20009 | 0.4523 | 0.012924 | 7.7045 | 4.4701 | 8.8325 | 7920.9288 | 6.8447 | 512.4089 | 0.0089489 | 0.7784 | 0.6933 | 0.12274 |  | 108.7942 | 114.1353 | 161.0268 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0496 | 0.0638 | 9276.5004 | 494.1703 | 0.0073869 | 0.6336 | 0.67749 |  |  | 109.0451 | 114.2434 | 161.7283 | 0.28322 | 0.29672 | 0.42006 | 0.094712 | 0.189 | 0.44551 | 0.00036358 | 0.1201 | -0.1597 | 0.2344 | 9323.6831 | 0.2306 | 494.2986 | 0.0061916 | 0.5318 | 0.67756 | -0.21512 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | 0.30197 | 0.30337 | 0.39466 | 14.4092 | 0.2001 | 0.4523 | 0.01293 | 7.7276 | 4.4812 | 8.8583 | 7920.6608 | 6.8671 | 513.1809 | 0.008885 | 0.772 | 0.6933 | 0.11351 |  | 109.3028 | 114.6689 | 161.7806 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0494 | 0.0635 | 9276.6096 | 494.8028 | 0.0073838 | 0.6325 | 0.67749 |  |  | 109.609 | 114.837 | 162.5298 | 0.28325 | 0.29675 | 0.42 | 0.1466 | 0.189 | 0.44554 | 0.00034305 | 0.1237 | -0.1453 | 0.2217 | 9319.8873 | 0.2246 | 495.0015 | 0.0081936 | 0.7029 | 0.67756 | 0.037402 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | 0.30201 | 0.30345 | 0.39454 | 13.8367 | 0.20009 | 0.45236 | 0.012955 | 7.7248 | 4.5166 | 8.8739 | 7914.8611 | 6.8138 | 513.1311 | -0.00057345 | -0.0498 | 0.6933 | -1.0718 |  | 109.8126 | 115.2039 | 162.5364 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0492 | 0.0633 | 9276.7179 | 495.4343 | 0.0073806 | 0.6315 | 0.67749 |  |  | 109.6156 | 114.8536 | 162.5324 | 0.28324 | 0.29678 | 0.41998 | 0.30407 | 0.18899 | 0.44555 | 0.00032635 | 0.1171 | -0.1363 | 0.2109 | 9318.3044 | 0.2199 | 495.0211 | 0.00022889 | 0.0196 | 0.67756 | -0.97107 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | 0.30177 | 0.30345 | 0.39478 | 14.4835 | 0.19992 | 0.45232 | 0.012787 | 7.6401 | 4.5109 | 8.7982 | 7925.9556 | 6.809 | 514.5483 | 0.016353 | 1.4172 | 0.6933 | 1.0441 |  | 110.3237 | 115.7403 | 163.2941 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18889 | 0.44586 | 0.0491 | 0.0631 | 9276.8255 | 496.0648 | 0.0073765 | 0.6305 | 0.67749 |  |  | 110.2727 | 115.5606 | 163.4364 | 0.28328 | 0.29687 | 0.41985 | 0.15526 | 0.18899 | 0.44561 | 0.00026921 | 0.114 | -0.0988 | 0.1744 | 9309.5975 | 0.1825 | 495.8539 | 0.0097332 | 0.8328 | 0.67756 | 0.22912 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | 0.30203 | 0.30343 | 0.39455 | 14.3061 | 0.20012 | 0.45234 | 0.012971 | 7.7862 | 4.5342 | 8.9364 | 7915.3372 | 6.8892 | 514.9726 | 0.0049007 | 0.4243 | 0.6933 | -0.388 |  | 110.8361 | 116.278 | 164.0538 | 0.28335 | 0.29726 | 0.41939 | 0.18888 | 0.44586 | 0.0489 | 0.0628 | 9276.9325 | 496.6943 | 0.0073734 | 0.6295 | 0.67749 |  |  | 110.8606 | 116.1709 | 164.281 | 0.2833 | 0.29688 | 0.41982 | 0.092107 | 0.189 | 0.44562 | 0.00026556 | 0.123 | -0.0928 | 0.1724 | 9307.4124 | 0.1847 | 496.5691 | 0.0083674 | 0.7152 | 0.67756 | 0.055556 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | 0.30199 | 0.30342 | 0.39459 | 13.7572 | 0.2001 | 0.45233 | 0.012947 | 7.7711 | 4.5262 | 8.9196 | 7917.4113 | 6.8346 | 514.9466 | -0.00030055 | -0.026 | 0.6933 | -1.0375 |  | 111.3499 | 116.817 | 164.8153 | 0.28335 | 0.29726 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44586 | 0.0487 | 0.0626 | 9277.0387 | 497.3227 | 0.0073695 | 0.6284 | 0.67749 |  |  | 111.3283 | 116.8095 | 164.2631 | 0.28371 | 0.29768 | 0.41861 | 0.0064203 | 0.18899 | 0.44617 | 0.00032809 | 0.1183 | 0.2645 | 0.2135 | 9224.3508 | 0.1257 | 497.3139 | 0.0087238 | 0.7448 | 0.67756 | 0.099242 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | 0.30195 | 0.30341 | 0.39464 | 13.8343 | 0.20007 | 0.45232 | 0.012919 | 7.7706 | 4.5287 | 8.9207 | 7919.7389 | 6.8389 | 515.6749 | 0.0084384 | 0.7283 | 0.6933 | 0.050477 |  | 111.8649 | 117.3575 | 165.5788 | 0.28334 | 0.29726 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44586 | 0.0485 | 0.0624 | 9277.1442 | 497.95 | 0.0073677 | 0.6273 | 0.67749 |  |  | 111.9837 | 117.4833 | 166.959 | 0.28248 | 0.29636 | 0.42116 | 0.10719 | 0.1886 | 0.44518 | 0.0007361 | -0.1399 | -0.3793 | 0.4802 | 9397.3314 | 0.275 | 498.0958 | 0.0091691 | 0.7819 | 0.67756 | 0.154 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | 0.3022 | 0.30343 | 0.39437 | 14.2835 | 0.20024 | 0.45237 | 0.013096 | 7.9198 | 4.5813 | 9.0765 | 7907.1043 | 6.9684 | 516.8511 | 0.01364 | 1.1762 | 0.6933 | 0.69651 |  | 112.3812 | 117.8993 | 166.3443 | 0.28334 | 0.29726 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44586 | 0.0483 | 0.0622 | 9277.249 | 498.5764 | 0.0073635 | 0.6264 | 0.67749 |  |  | 112.1267 | 117.6851 | 167.6721 | 0.28209 | 0.29608 | 0.42183 | 0.18168 | 0.18842 | 0.44495 | 0.0010204 | -0.2578 | -0.5298 | 0.6664 | 9443.4575 | 0.3775 | 498.3291 | 0.0027398 | 0.2333 | 0.67756 | -0.65568 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | 0.30192 | 0.30347 | 0.39461 | 14.3306 | 0.20002 | 0.45235 | 0.012897 | 7.7844 | 4.5774 | 8.9576 | 7918.0333 | 6.8803 | 517.5412 | 0.0080105 | 0.6901 | 0.6933 | -0.0046219 |  | 112.8989 | 118.4425 | 167.1116 | 0.28334 | 0.29726 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44586 | 0.0482 | 0.0619 | 9277.3531 | 499.2017 | 0.0073598 | 0.6253 | 0.67749 |  |  | 112.7781 | 118.3774 | 168.6703 | 0.28207 | 0.29607 | 0.42186 | 0.054963 | 0.1884 | 0.44494 | 0.0010317 | -0.2688 | -0.5345 | 0.6754 | 9445.1394 | 0.3805 | 499.127 | 0.0093801 | 0.7979 | 0.67756 | 0.17761 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | 0.30191 | 0.30336 | 0.39473 | 14.3709 | 0.20006 | 0.45229 | 0.012893 | 7.8242 | 4.541 | 8.974 | 7924.1336 | 6.9131 | 518.2218 | 0.0079116 | 0.6806 | 0.6933 | -0.018324 |  | 113.4178 | 118.987 | 167.8809 | 0.28334 | 0.29726 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44585 | 0.048 | 0.0617 | 9277.4565 | 499.826 | 0.0073569 | 0.6243 | 0.67749 |  |  | 113.4036 | 118.8624 | 169.6183 | 0.28218 | 0.29576 | 0.42206 | 0.10472 | 0.1886 | 0.44477 | 0.0011202 | -0.139 | -0.6488 | 0.7347 | 9461.4091 | 0.4502 | 499.6834 | 0.0065492 | 0.5564 | 0.67756 | -0.17882 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | 0.30165 | 0.30341 | 0.39494 | 14.2859 | 0.19985 | 0.45228 | 0.012709 | 7.6931 | 4.541 | 8.8609 | 7933.553 | 6.8165 | 518.7505 | 0.0061516 | 0.5287 | 0.6933 | -0.23742 |  | 113.9381 | 119.5329 | 168.6522 | 0.28334 | 0.29725 | 0.4194 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0478 | 0.0615 | 9277.5593 | 500.4493 | 0.0073541 | 0.6233 | 0.67749 |  |  | 114.5894 | 119.8371 | 170.5403 | 0.28296 | 0.29592 | 0.42112 | 0.25449 | 0.18911 | 0.44498 | 0.00090066 | 0.1974 | -0.5121 | 0.5928 | 9399.7382 | 0.5568 | 500.7956 | 0.013102 | 1.1122 | 0.67756 | 0.64148 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | 0.30165 | 0.3033 | 0.39505 | 14.3949 | 0.19989 | 0.45221 | 0.012713 | 7.74 | 4.5069 | 8.8846 | 7939.1489 | 6.8594 | 519.512 | 0.0088718 | 0.7615 | 0.6933 | 0.098363 |  | 114.4596 | 120.0802 | 169.4253 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0476 | 0.0613 | 9277.6613 | 501.0716 | 0.0073494 | 0.6223 | 0.67749 |  |  | 114.7009 | 120.0544 | 170.9515 | 0.28272 | 0.29591 | 0.42137 | 0.021486 | 0.18893 | 0.44494 | 0.00091103 | 0.0823 | -0.5379 | 0.6001 | 9415.4251 | 0.4803 | 501.0423 | 0.0029112 | 0.2467 | 0.67756 | -0.6359 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | 0.30186 | 0.30337 | 0.39478 | 14.2677 | 0.20001 | 0.45228 | 0.012857 | 7.8386 | 4.564 | 8.9988 | 7926.1327 | 6.9074 | 519.9875 | 0.0055467 | 0.4755 | 0.6933 | -0.31415 |  | 114.9825 | 120.6288 | 170.2004 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0475 | 0.061 | 9277.7627 | 501.6929 | 0.0073466 | 0.6213 | 0.67749 |  |  | 114.953 | 120.5404 | 171.7972 | 0.28224 | 0.29596 | 0.4218 | 0.073283 | 0.18857 | 0.4449 | 0.0010048 | -0.16 | -0.5688 | 0.6631 | 9442.96 | 0.3905 | 501.5929 | 0.0065025 | 0.5506 | 0.67756 | -0.18738 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | 0.30179 | 0.30335 | 0.39486 | 14.3615 | 0.19998 | 0.45226 | 0.012815 | 7.8301 | 4.5604 | 8.9899 | 7929.9094 | 6.9082 | 520.7287 | 0.0086572 | 0.7412 | 0.6933 | 0.069083 |  | 115.5066 | 121.1789 | 170.9775 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0473 | 0.0608 | 9277.8634 | 502.3132 | 0.0073439 | 0.6203 | 0.67749 |  |  | 115.2958 | 120.8629 | 172.3628 | 0.28223 | 0.29585 | 0.42192 | 0.26077 | 0.1886 | 0.44483 | 0.0010568 | -0.1401 | -0.6118 | 0.6983 | 9451.4133 | 0.4265 | 501.9572 | 0.0043074 | 0.3643 | 0.67756 | -0.46233 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | 0.30207 | 0.30337 | 0.39456 | 14.2119 | 0.20017 | 0.45232 | 0.013007 | 7.9738 | 4.6055 | 9.1372 | 7916.2412 | 6.9859 | 521.1749 | 0.0052182 | 0.4462 | 0.6933 | -0.35642 |  | 116.0321 | 121.7303 | 171.7564 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0471 | 0.0606 | 9277.9634 | 502.9324 | 0.0073405 | 0.6192 | 0.67749 |  |  | 115.916 | 121.54 | 173.2189 | 0.28226 | 0.29595 | 0.42179 | 0.15633 | 0.18858 | 0.4449 | 0.00099894 | -0.1501 | -0.571 | 0.6616 | 9442.1116 | 0.394 | 502.719 | 0.0090222 | 0.7618 | 0.67756 | 0.12433 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | 0.30202 | 0.30329 | 0.39469 | 13.7231 | 0.20016 | 0.45226 | 0.012976 | 7.9724 | 4.5661 | 9.1167 | 7922.719 | 6.9493 | 521.2082 | 0.00038966 | 0.0333 | 0.6933 | -0.95197 |  | 116.5589 | 122.283 | 172.5373 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.047 | 0.0604 | 9278.0628 | 503.5507 | 0.0073366 | 0.6183 | 0.67749 |  |  | 116.5613 | 122.2819 | 174.0813 | 0.28228 | 0.29614 | 0.42158 | 0.00089955 | 0.18853 | 0.44502 | 0.00090635 | -0.1847 | -0.4951 | 0.6019 | 9426.6126 | 0.3421 | 503.5495 | 0.0098425 | 0.8305 | 0.67756 | 0.22573 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | 0.302 | 0.30324 | 0.39475 | 13.8229 | 0.20017 | 0.45223 | 0.012971 | 7.9981 | 4.5555 | 9.1341 | 7925.6903 | 6.974 | 521.9541 | 0.0087483 | 0.7459 | 0.6933 | 0.075862 |  | 117.087 | 122.8372 | 173.3202 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0468 | 0.0602 | 9278.1616 | 504.1679 | 0.0073352 | 0.6172 | 0.67749 |  |  | 117.2584 | 122.989 | 175.0087 | 0.28238 | 0.29618 | 0.42145 | 0.12358 | 0.18859 | 0.44505 | 0.00085045 | -0.1495 | -0.4708 | 0.5661 | 9417.6197 | 0.328 | 504.3366 | 0.009342 | 0.7871 | 0.67756 | 0.16167 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | 0.30195 | 0.30361 | 0.39443 | 13.7835 | 0.19999 | 0.45245 | 0.012918 | 7.8821 | 4.7138 | 9.1134 | 7909.2524 | 6.8732 | 522.5297 | 0.0067586 | 0.5756 | 0.6933 | -0.16977 |  | 117.6164 | 123.3927 | 174.105 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0466 | 0.0599 | 9278.2597 | 504.7842 | 0.0073305 | 0.6163 | 0.67749 |  |  | 117.902 | 123.6371 | 176.0841 | 0.28232 | 0.29605 | 0.42163 | 0.19807 | 0.18859 | 0.44497 | 0.0009299 | -0.147 | -0.5295 | 0.6204 | 9430.9501 | 0.3671 | 505.0546 | 0.0085279 | 0.718 | 0.67756 | 0.059688 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | 0.30193 | 0.30353 | 0.39454 | 13.7893 | 0.20001 | 0.45239 | 0.012908 | 7.9114 | 4.6849 | 9.1242 | 7914.5017 | 6.8948 | 523.1593 | 0.0074008 | 0.6296 | 0.6933 | -0.091885 |  | 118.1471 | 123.9495 | 174.8917 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0465 | 0.0597 | 9278.3571 | 505.3995 | 0.0073271 | 0.6153 | 0.67749 |  |  | 117.932 | 123.6775 | 176.1279 | 0.28231 | 0.29607 | 0.42162 | 0.21944 | 0.18858 | 0.44498 | 0.00092403 | -0.1535 | -0.5237 | 0.6167 | 9430.1049 | 0.3631 | 505.0993 | 0.00053098 | 0.0447 | 0.67756 | -0.93403 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | 0.30181 | 0.30393 | 0.39425 | 13.8664 | 0.19976 | 0.45261 | 0.01281 | 7.7528 | 4.8522 | 9.0753 | 7899.6877 | 6.7761 | 523.8745 | 0.0084175 | 0.7152 | 0.6933 | 0.031582 |  | 118.6791 | 124.5078 | 175.6804 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0463 | 0.0595 | 9278.454 | 506.0138 | 0.0073246 | 0.6143 | 0.67749 |  |  | 118.5567 | 124.3601 | 177.0586 | 0.28229 | 0.29611 | 0.42159 | 0.11863 | 0.18855 | 0.445 | 0.00090888 | -0.1741 | -0.5072 | 0.6081 | 9427.6019 | 0.3489 | 505.8514 | 0.0089598 | 0.7521 | 0.67756 | 0.11002 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | 0.30182 | 0.30356 | 0.39463 | 14.9094 | 0.19991 | 0.45239 | 0.012825 | 7.9064 | 4.7222 | 9.1393 | 7918.4867 | 6.9752 | 525.7575 | 0.02218 | 1.883 | 0.6933 | 1.716 |  | 119.2124 | 125.0674 | 176.471 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0461 | 0.0593 | 9278.5502 | 506.6271 | 0.0073212 | 0.6133 | 0.67749 |  |  | 119.0346 | 124.7269 | 177.4557 | 0.2826 | 0.29611 | 0.42129 | 0.27225 | 0.18877 | 0.44505 | 0.00081004 | -0.0259 | -0.4786 | 0.5427 | 9408.4771 | 0.3712 | 506.2541 | 0.0048021 | 0.4027 | 0.67756 | -0.40566 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | 0.30191 | 0.30325 | 0.39484 | 14.7685 | 0.2001 | 0.45222 | 0.012903 | 8.0502 | 4.6105 | 9.2078 | 7929.6456 | 7.0695 | 526.2075 | 0.0053052 | 0.45 | 0.6933 | -0.35093 |  | 119.747 | 125.6284 | 177.2635 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0459 | 0.0591 | 9278.6458 | 507.2394 | 0.0073179 | 0.6123 | 0.67749 |  |  | 120.13 | 125.7949 | 178.9123 | 0.28277 | 0.2961 | 0.42113 | 0.13253 | 0.1889 | 0.44507 | 0.00078302 | 0.0601 | -0.4671 | 0.5264 | 9398.3191 | 0.4098 | 507.4206 | 0.013925 | 1.1665 | 0.67756 | 0.72162 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | 0.30187 | 0.30331 | 0.39482 | 14.2823 | 0.20005 | 0.45225 | 0.012877 | 8.0172 | 4.6318 | 9.19 | 7928.2488 | 7.0039 | 526.2382 | 0.00036189 | 0.0307 | 0.6933 | -0.95572 |  | 120.283 | 126.1908 | 178.058 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0458 | 0.0589 | 9278.7408 | 507.8507 | 0.0073156 | 0.6113 | 0.67749 |  |  | 120.8252 | 126.5113 | 179.9717 | 0.28276 | 0.29607 | 0.42118 | 0.25398 | 0.18891 | 0.44504 | 0.00080583 | 0.0654 | -0.4839 | 0.5431 | 9401.5171 | 0.4285 | 508.1979 | 0.0092897 | 0.7773 | 0.67756 | 0.14721 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | 0.30187 | 0.30331 | 0.39482 | 14.3058 | 0.20005 | 0.45225 | 0.012878 | 8.0344 | 4.6394 | 9.2089 | 7928.4608 | 7.0146 | 526.8846 | 0.0076411 | 0.6464 | 0.6933 | -0.067653 |  | 120.8202 | 126.7546 | 178.8545 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0456 | 0.0587 | 9278.8351 | 508.4611 | 0.0073121 | 0.6104 | 0.67749 |  |  | 120.7949 | 126.4689 | 179.9934 | 0.28272 | 0.296 | 0.42128 | 0.2254 | 0.1889 | 0.445 | 0.00084984 | 0.0634 | -0.5138 | 0.5727 | 9408.653 | 0.4485 | 508.1521 | -0.00054915 | -0.0458 | 0.67756 | -1.0676 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | 0.30185 | 0.30328 | 0.39487 | 14.1477 | 0.20004 | 0.45223 | 0.012862 | 8.0393 | 4.6324 | 9.21 | 7930.8225 | 7.0043 | 527.3093 | 0.0050285 | 0.4247 | 0.6933 | -0.38743 |  | 121.3588 | 127.3197 | 179.6528 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41942 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0455 | 0.0584 | 9278.9288 | 509.0704 | 0.0073092 | 0.6093 | 0.67749 |  |  | 121.1628 | 127.0535 | 180.3668 | 0.28271 | 0.29645 | 0.42084 | 0.20908 | 0.18872 | 0.44527 | 0.00059791 | -0.059 | -0.3316 | 0.4038 | 9376.2662 | 0.2503 | 508.7836 | 0.007569 | 0.6315 | 0.67756 | -0.067976 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | 0.30183 | 0.30327 | 0.39489 | 14.2208 | 0.20004 | 0.45223 | 0.012853 | 8.0524 | 4.6369 | 9.2237 | 7931.9559 | 7.0165 | 528.0137 | 0.0083501 | 0.7044 | 0.6933 | 0.016004 |  | 121.8987 | 127.8862 | 180.4532 | 0.28333 | 0.29725 | 0.41943 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0453 | 0.0582 | 9279.022 | 509.6788 | 0.0073066 | 0.6084 | 0.67749 |  |  | 121.8378 | 127.7578 | 181.3922 | 0.28269 | 0.29643 | 0.42088 | 0.1004 | 0.18872 | 0.44526 | 0.00061082 | -0.0597 | -0.3417 | 0.4135 | 9378.4448 | 0.2534 | 509.5412 | 0.0090861 | 0.7576 | 0.67756 | 0.11813 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | 0.30181 | 0.30323 | 0.39496 | 14.0241 | 0.20003 | 0.4522 | 0.012839 | 8.0603 | 4.6235 | 9.2243 | 7934.9677 | 7.0059 | 528.3892 | 0.0044554 | 0.3755 | 0.6933 | -0.45839 |  | 122.4399 | 128.4541 | 181.2555 | 0.28333 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0451 | 0.058 | 9279.1146 | 510.2863 | 0.0073023 | 0.6075 | 0.67749 |  |  | 122.1634 | 128.2403 | 181.7754 | 0.28267 | 0.29673 | 0.4206 | 0.16644 | 0.18859 | 0.44543 | 0.00050155 | -0.1492 | -0.2211 | 0.3401 | 9357.9117 | 0.2008 | 510.0578 | 0.006205 | 0.5166 | 0.67756 | -0.23756 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | 0.30178 | 0.3033 | 0.39492 | 14.1322 | 0.19998 | 0.45224 | 0.012812 | 8.041 | 4.6606 | 9.2262 | 7932.9493 | 6.9954 | 529.1344 | 0.0088549 | 0.7452 | 0.6933 | 0.074853 |  | 122.9824 | 129.0234 | 182.0597 | 0.28333 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18888 | 0.44585 | 0.045 | 0.0578 | 9279.2065 | 510.8927 | 0.0073005 | 0.6064 | 0.67749 |  |  | 122.8598 | 128.9651 | 182.8239 | 0.28266 | 0.29671 | 0.42062 | 0.045186 | 0.18859 | 0.44542 | 0.00050845 | -0.1468 | -0.2297 | 0.3456 | 9359.5176 | 0.1988 | 510.8308 | 0.0092941 | 0.773 | 0.67756 | 0.14086 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | 0.30157 | 0.30328 | 0.39515 | 14.1291 | 0.19984 | 0.45219 | 0.01267 | 7.9559 | 4.6368 | 9.1408 | 7943.5607 | 6.9391 | 529.7432 | 0.0072425 | 0.6088 | 0.6933 | -0.12189 |  | 123.5262 | 129.594 | 182.8659 | 0.28333 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18888 | 0.44585 | 0.0448 | 0.0576 | 9279.2979 | 511.4983 | 0.007296 | 0.6056 | 0.67749 |  |  | 123.4255 | 129.4121 | 183.8389 | 0.28265 | 0.29636 | 0.421 | 0.14036 | 0.18872 | 0.4452 | 0.00066085 | -0.0644 | -0.3788 | 0.4499 | 9386.8638 | 0.2782 | 511.3055 | 0.0057134 | 0.4747 | 0.67756 | -0.2994 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | 0.30158 | 0.30339 | 0.39503 | 14.2095 | 0.19981 | 0.45226 | 0.012672 | 7.947 | 4.6945 | 9.1624 | 7937.6344 | 6.9314 | 530.4526 | 0.0084496 | 0.7094 | 0.6933 | 0.023216 |  | 124.0713 | 130.166 | 183.674 | 0.28333 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18888 | 0.44584 | 0.0446 | 0.0574 | 9279.3887 | 512.1028 | 0.0072942 | 0.6045 | 0.67749 |  |  | 124.0876 | 130.077 | 184.7973 | 0.28268 | 0.29633 | 0.42099 | 0.068374 | 0.18875 | 0.44519 | 0.00066379 | -0.0389 | -0.3877 | 0.4529 | 9386.6367 | 0.2918 | 512.0088 | 0.0084776 | 0.7033 | 0.67756 | 0.037993 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | 0.30133 | 0.30347 | 0.3952 | 14.2485 | 0.19959 | 0.45227 | 0.012494 | 7.8092 | 4.7112 | 9.0526 | 7944.9986 | 6.8393 | 531.1109 | 0.0078492 | 0.6583 | 0.6933 | -0.050489 |  | 124.6178 | 130.7395 | 184.484 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0445 | 0.0572 | 9279.4789 | 512.7064 | 0.0072901 | 0.6036 | 0.67749 |  |  | 124.7223 | 130.6016 | 185.7605 | 0.28276 | 0.29609 | 0.42115 | 0.10548 | 0.1889 | 0.44506 | 0.00078525 | 0.0614 | -0.4792 | 0.5366 | 9399.288 | 0.4173 | 512.5615 | 0.0066681 | 0.5527 | 0.67756 | -0.18428 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | 0.30132 | 0.30346 | 0.39522 | 13.747 | 0.19958 | 0.45226 | 0.012486 | 7.8029 | 4.708 | 9.0459 | 7945.8253 | 6.7931 | 531.1092 | -2.1109e-05 | -0.0017 | 0.6933 | -1.0025 |  | 125.1655 | 131.3142 | 185.2961 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41943 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0443 | 0.057 | 9279.5685 | 513.309 | 0.007289 | 0.6026 | 0.67749 |  |  | 125.2437 | 131.1536 | 186.5526 | 0.28275 | 0.29609 | 0.42116 | 0.1223 | 0.18889 | 0.44506 | 0.00078698 | 0.0549 | -0.4818 | 0.5389 | 9400.223 | 0.4148 | 513.1408 | 0.0069991 | 0.5793 | 0.67756 | -0.14502 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | 0.30138 | 0.30352 | 0.3951 | 13.8206 | 0.19961 | 0.4523 | 0.012528 | 7.8361 | 4.7493 | 9.0959 | 7940.1061 | 6.815 | 531.8076 | 0.0083518 | 0.6984 | 0.6933 | 0.0073497 |  | 125.7146 | 131.8904 | 186.11 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0442 | 0.0568 | 9279.6576 | 513.9107 | 0.007284 | 0.6017 | 0.67749 |  |  | 125.8275 | 131.7955 | 187.2106 | 0.28286 | 0.29628 | 0.42086 | 0.071954 | 0.1889 | 0.44519 | 0.00065437 | 0.0636 | -0.3918 | 0.449 | 9378.8287 | 0.3528 | 513.8117 | 0.0081142 | 0.6709 | 0.67756 | -0.0098263 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | 0.3015 | 0.3033 | 0.39521 | 13.6633 | 0.19978 | 0.45219 | 0.012618 | 7.9717 | 4.6709 | 9.1728 | 7946.2895 | 6.8998 | 532.2228 | 0.0049717 | 0.4152 | 0.6933 | -0.40113 |  | 126.265 | 132.468 | 186.926 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.044 | 0.0566 | 9279.7461 | 514.5114 | 0.007283 | 0.6007 | 0.67749 |  |  | 126.6539 | 132.6967 | 188.3093 | 0.28292 | 0.29642 | 0.42065 | 0.17265 | 0.18889 | 0.44529 | 0.00055764 | 0.0569 | -0.3269 | 0.3837 | 9364.4535 | 0.3013 | 514.7487 | 0.011344 | 0.937 | 0.67756 | 0.38291 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | 0.3015 | 0.30339 | 0.39511 | 13.7882 | 0.19975 | 0.45225 | 0.012619 | 7.9668 | 4.7235 | 9.1954 | 7941.1528 | 6.8987 | 532.9822 | 0.0091014 | 0.7594 | 0.6933 | 0.095334 |  | 126.8167 | 133.0469 | 187.7438 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0438 | 0.0564 | 9279.8341 | 515.1112 | 0.0072782 | 0.5998 | 0.67749 |  |  | 127.1842 | 133.2953 | 188.8295 | 0.28307 | 0.29667 | 0.42027 | 0.1867 | 0.1889 | 0.44546 | 0.00038796 | 0.0648 | -0.2103 | 0.2674 | 9337.5111 | 0.2208 | 515.3678 | 0.007504 | 0.6191 | 0.67756 | -0.086277 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | 0.30171 | 0.30326 | 0.39503 | 14.2516 | 0.19995 | 0.4522 | 0.01277 | 8.1416 | 4.708 | 9.3389 | 7938.1943 | 7.0516 | 534.1535 | 0.014055 | 1.1713 | 0.6933 | 0.68945 |  | 127.3698 | 133.6272 | 188.5637 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0437 | 0.0562 | 9279.9215 | 515.71 | 0.0072772 | 0.5988 | 0.67749 |  |  | 127.1089 | 133.2061 | 188.7004 | 0.28308 | 0.29666 | 0.42025 | 0.31513 | 0.18892 | 0.44546 | 0.00038914 | 0.0747 | -0.2104 | 0.2683 | 9336.7624 | 0.2353 | 515.2757 | -0.0011179 | -0.0921 | 0.67756 | -1.1359 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | 0.30158 | 0.30312 | 0.3953 | 14.0722 | 0.19991 | 0.4521 | 0.012687 | 8.1237 | 4.6392 | 9.2895 | 7951.1159 | 7.0315 | 534.5396 | 0.0046374 | 0.3861 | 0.6933 | -0.4431 |  | 127.9241 | 134.2089 | 189.3855 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0435 | 0.056 | 9280.0084 | 516.3079 | 0.0072733 | 0.5979 | 0.67749 |  |  | 128.2942 | 134.4073 | 190.7863 | 0.28291 | 0.29639 | 0.42071 | 0.14783 | 0.18889 | 0.44526 | 0.00058186 | 0.0575 | -0.3464 | 0.4026 | 9368.4053 | 0.3151 | 516.5113 | 0.015014 | 1.2356 | 0.67756 | 0.82361 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | 0.30156 | 0.30312 | 0.39532 | 13.5407 | 0.1999 | 0.45209 | 0.012675 | 8.1146 | 4.6343 | 9.2794 | 7952.2071 | 6.9829 | 534.4929 | -0.00056138 | -0.0467 | 0.6933 | -1.0674 |  | 128.4798 | 134.792 | 190.2092 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0434 | 0.0558 | 9280.0947 | 516.9049 | 0.0072695 | 0.597 | 0.67749 |  |  | 128.9497 | 135.0883 | 191.6511 | 0.28298 | 0.29645 | 0.42057 | 0.21982 | 0.18892 | 0.44531 | 0.00053443 | 0.0775 | -0.3132 | 0.3706 | 9359.2332 | 0.3069 | 517.2074 | 0.0084655 | 0.6961 | 0.67756 | 0.027366 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | 0.30162 | 0.30323 | 0.39515 | 13.655 | 0.1999 | 0.45217 | 0.012712 | 8.131 | 4.7015 | 9.3272 | 7943.6361 | 6.9931 | 535.2355 | 0.0089462 | 0.7426 | 0.6933 | 0.071102 |  | 129.0368 | 135.3764 | 191.0349 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41944 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0432 | 0.0555 | 9280.1805 | 517.5009 | 0.0072678 | 0.596 | 0.67749 |  |  | 129.3191 | 135.4165 | 192.5019 | 0.28283 | 0.29616 | 0.42101 | 0.029621 | 0.18892 | 0.44511 | 0.00073029 | 0.0765 | -0.4504 | 0.507 | 9389.982 | 0.4042 | 517.5417 | 0.0040714 | 0.3343 | 0.67756 | -0.50661 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | 0.30153 | 0.30318 | 0.39529 | 14.0246 | 0.19985 | 0.45212 | 0.012654 | 8.1275 | 4.6831 | 9.3153 | 7950.3937 | 7.0197 | 536.2899 | 0.012713 | 1.0544 | 0.6933 | 0.52083 |  | 129.5951 | 135.9623 | 191.8625 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.043 | 0.0553 | 9280.2657 | 518.096 | 0.007264 | 0.5951 | 0.67749 |  |  | 130.028 | 136.164 | 193.4593 | 0.28288 | 0.29623 | 0.42088 | 0.14835 | 0.18893 | 0.44516 | 0.00067945 | 0.087 | -0.4154 | 0.4728 | 9381.0821 | 0.3871 | 518.3003 | 0.0092502 | 0.7586 | 0.67756 | 0.11961 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | 0.30137 | 0.30323 | 0.39541 | 14.0447 | 0.19971 | 0.45213 | 0.012533 | 8.0375 | 4.6955 | 9.2438 | 7955.5941 | 6.9581 | 536.9152 | 0.0075495 | 0.6253 | 0.6933 | -0.098087 |  | 130.1547 | 136.5495 | 192.6922 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0429 | 0.0551 | 9280.3504 | 518.6901 | 0.0072633 | 0.5941 | 0.67749 |  |  | 130.2817 | 136.49 | 193.4409 | 0.28309 | 0.29658 | 0.42033 | 0.043574 | 0.18895 | 0.44541 | 0.00044135 | 0.1006 | -0.2469 | 0.3075 | 9342.4028 | 0.2718 | 518.63 | 0.0040251 | 0.3297 | 0.67756 | -0.5134 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | 0.30139 | 0.30329 | 0.39531 | 14.1023 | 0.19971 | 0.45217 | 0.012551 | 8.0514 | 4.7356 | 9.2762 | 7951.0979 | 6.9656 | 537.5858 | 0.0081034 | 0.6706 | 0.6933 | -0.032748 |  | 130.7157 | 137.1382 | 193.5237 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0427 | 0.0549 | 9280.4345 | 519.2834 | 0.0072575 | 0.5933 | 0.67749 |  |  | 130.8641 | 137.2121 | 193.5534 | 0.28348 | 0.29723 | 0.41928 | 0.053887 | 0.18899 | 0.44586 | 0.00012476 | 0.1283 | 0.0713 | 0.0871 | 9270.2811 | 0.0914 | 519.3577 | 0.0088935 | 0.7277 | 0.67756 | 0.074004 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | 0.30121 | 0.30335 | 0.39544 | 14.1012 | 0.19955 | 0.45218 | 0.012417 | 7.9467 | 4.7511 | 9.194 | 7956.5138 | 6.8926 | 538.1834 | 0.0072308 | 0.5976 | 0.6933 | -0.13804 |  | 131.2779 | 137.7282 | 194.3573 | 0.28332 | 0.29724 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0426 | 0.0547 | 9280.5182 | 519.8757 | 0.0072568 | 0.5923 | 0.67749 |  |  | 131.2967 | 137.6236 | 194.3743 | 0.2834 | 0.29705 | 0.41955 | 0.075947 | 0.189 | 0.44574 | 0.00016212 | 0.1327 | -0.014 | 0.1133 | 9288.5716 | 0.1405 | 519.7708 | 0.0050557 | 0.4131 | 0.67756 | -0.39031 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | 0.3012 | 0.30341 | 0.39539 | 14.1997 | 0.19952 | 0.45221 | 0.012412 | 7.9453 | 4.7849 | 9.2104 | 7953.9844 | 6.8942 | 538.902 | 0.0087063 | 0.7186 | 0.6933 | 0.036486 |  | 131.8415 | 138.3196 | 195.1927 | 0.28331 | 0.29724 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0424 | 0.0545 | 9280.6014 | 520.467 | 0.0072536 | 0.5913 | 0.67749 |  |  | 132.2754 | 138.4668 | 196.8237 | 0.2829 | 0.29614 | 0.42095 | 0.10642 | 0.18898 | 0.44511 | 0.00073521 | 0.1206 | -0.4547 | 0.5153 | 9386.5754 | 0.4407 | 520.6139 | 0.01033 | 0.8431 | 0.67756 | 0.24432 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | 0.3012 | 0.30339 | 0.39541 | 13.6585 | 0.19953 | 0.4522 | 0.012414 | 7.9499 | 4.7751 | 9.2096 | 7954.9794 | 6.8533 | 538.8357 | -0.00080426 | -0.0663 | 0.6933 | -1.0956 |  | 132.4064 | 138.9123 | 196.0302 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0423 | 0.0544 | 9280.684 | 521.0575 | 0.0072505 | 0.5905 | 0.67749 |  |  | 132.2985 | 138.481 | 196.8737 | 0.2829 | 0.29612 | 0.42098 | 0.31048 | 0.18899 | 0.4451 | 0.00075136 | 0.1255 | -0.4658 | 0.5268 | 9388.6522 | 0.4574 | 520.6281 | 0.00017366 | 0.0142 | 0.67756 | -0.97904 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | 0.30125 | 0.30342 | 0.39533 | 13.6417 | 0.19955 | 0.45222 | 0.012448 | 7.9824 | 4.8023 | 9.2516 | 7951.1454 | 6.869 | 539.4111 | 0.0069908 | 0.5754 | 0.6933 | -0.17006 |  | 132.9727 | 139.5065 | 196.8696 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0421 | 0.0542 | 9280.7661 | 521.647 | 0.0072483 | 0.5895 | 0.67749 |  |  | 132.9702 | 139.1864 | 197.7765 | 0.28296 | 0.29618 | 0.42086 | 0.22945 | 0.18901 | 0.44514 | 0.00070694 | 0.1379 | -0.4333 | 0.4967 | 9380.2571 | 0.4411 | 521.3297 | 0.008619 | 0.7016 | 0.67756 | 0.035484 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | 0.30129 | 0.30344 | 0.39527 | 13.6746 | 0.19957 | 0.45225 | 0.012471 | 8.0081 | 4.8266 | 9.2864 | 7948.3311 | 6.8843 | 540.0466 | 0.0077279 | 0.6355 | 0.6933 | -0.083375 |  | 133.5402 | 140.1021 | 197.711 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41945 | 0.18887 | 0.44584 | 0.042 | 0.054 | 9280.8477 | 522.2357 | 0.0072444 | 0.5887 | 0.67749 |  |  | 133.633 | 139.9031 | 198.5263 | 0.28308 | 0.29637 | 0.42055 | 0.14204 | 0.18903 | 0.44527 | 0.00058559 | 0.1553 | -0.3425 | 0.4123 | 9358.6695 | 0.3883 | 522.0393 | 0.0087243 | 0.7096 | 0.67756 | 0.047291 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | 0.30126 | 0.30343 | 0.39532 | 13.6416 | 0.19955 | 0.45223 | 0.012452 | 8.0113 | 4.8231 | 9.2876 | 7950.6424 | 6.8824 | 540.6001 | 0.00674 | 0.5535 | 0.6933 | -0.20165 |  | 134.1091 | 140.699 | 198.5543 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0418 | 0.0538 | 9280.9287 | 522.8234 | 0.0072422 | 0.5877 | 0.67749 |  |  | 134.3795 | 140.7038 | 199.444 | 0.28319 | 0.29651 | 0.4203 | 0.0034115 | 0.18905 | 0.44538 | 0.00049133 | 0.1692 | -0.2689 | 0.3469 | 9341.3057 | 0.347 | 522.828 | 0.0097106 | 0.7887 | 0.67756 | 0.16403 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | 0.30125 | 0.30342 | 0.39533 | 13.6825 | 0.19955 | 0.45223 | 0.012447 | 8.0234 | 4.8314 | 9.3024 | 7951.0256 | 6.8909 | 541.2436 | 0.0078455 | 0.6435 | 0.6933 | -0.071836 |  | 134.6793 | 141.2974 | 199.3996 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0417 | 0.0536 | 9281.0094 | 523.4102 | 0.0072397 | 0.5868 | 0.67749 |  |  | 135.0329 | 141.398 | 200.2953 | 0.28325 | 0.2966 | 0.42015 | 0.071197 | 0.18906 | 0.44544 | 0.00043849 | 0.1791 | -0.2244 | 0.3101 | 9330.754 | 0.3257 | 523.5087 | 0.0083872 | 0.6807 | 0.67756 | 0.0046374 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | 0.30118 | 0.30337 | 0.39544 | 14.1534 | 0.19952 | 0.45219 | 0.012404 | 8.0324 | 4.8178 | 9.3035 | 7956.6942 | 6.9337 | 542.4141 | 0.014284 | 1.1705 | 0.6933 | 0.68829 |  | 135.2509 | 141.8971 | 200.2469 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0415 | 0.0534 | 9281.0895 | 523.9961 | 0.0072372 | 0.5859 | 0.67749 |  |  | 135.4853 | 141.8234 | 201.1716 | 0.28316 | 0.2964 | 0.42044 | 0.051939 | 0.18907 | 0.44531 | 0.00056466 | 0.1844 | -0.3202 | 0.3999 | 9351.1845 | 0.3969 | 523.9242 | 0.0051272 | 0.4155 | 0.67756 | -0.38677 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | 0.30117 | 0.30337 | 0.39546 | 14.1541 | 0.19951 | 0.45219 | 0.012392 | 8.0361 | 4.8261 | 9.3111 | 7957.3328 | 6.9336 | 543.0064 | 0.0072357 | 0.5923 | 0.6933 | -0.14569 |  | 135.8237 | 142.4982 | 201.0961 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0414 | 0.0532 | 9281.1691 | 524.5811 | 0.0072338 | 0.585 | 0.67749 |  |  | 136.1888 | 142.5758 | 202.0561 | 0.28324 | 0.29653 | 0.42023 | 0.054457 | 0.18909 | 0.4454 | 0.00049089 | 0.196 | -0.2591 | 0.3485 | 9336.8635 | 0.3653 | 524.6564 | 0.0090447 | 0.7322 | 0.67756 | 0.080646 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | 0.30114 | 0.30336 | 0.3955 | 14.1275 | 0.1995 | 0.45217 | 0.012377 | 8.0418 | 4.8244 | 9.3154 | 7959.2307 | 6.9336 | 543.5644 | 0.0068265 | 0.558 | 0.6933 | -0.19516 |  | 136.3979 | 143.1007 | 201.9473 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44584 | 0.0412 | 0.053 | 9281.2483 | 525.1651 | 0.0072326 | 0.584 | 0.67749 |  |  | 136.6278 | 142.9819 | 202.8946 | 0.28316 | 0.29633 | 0.4205 | 0.083018 | 0.1891 | 0.44527 | 0.00061514 | 0.2074 | -0.3514 | 0.4372 | 9356.0181 | 0.4399 | 525.0501 | 0.0048703 | 0.3937 | 0.67756 | -0.41894 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | 0.30112 | 0.30336 | 0.39552 | 14.1093 | 0.19948 | 0.45217 | 0.01236 | 8.0414 | 4.831 | 9.3186 | 7960.249 | 6.9294 | 544.1316 | 0.0069468 | 0.5672 | 0.6933 | -0.18189 |  | 136.9734 | 143.7046 | 202.8004 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0411 | 0.0528 | 9281.3269 | 525.7483 | 0.0072282 | 0.5832 | 0.67749 |  |  | 137.3739 | 143.7893 | 203.7981 | 0.28327 | 0.2965 | 0.42024 | 0.05894 | 0.18912 | 0.44538 | 0.00051679 | 0.2179 | -0.2702 | 0.3682 | 9337.4378 | 0.3936 | 525.8299 | 0.0096553 | 0.7798 | 0.67756 | 0.1509 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | 0.30109 | 0.30336 | 0.39555 | 14.1003 | 0.19946 | 0.45216 | 0.01234 | 8.0407 | 4.8344 | 9.32 | 7961.8 | 6.9261 | 544.7094 | 0.0070838 | 0.5778 | 0.6933 | -0.1666 |  | 137.5503 | 144.3099 | 203.6556 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0409 | 0.0526 | 9281.4051 | 526.3306 | 0.0072267 | 0.5823 | 0.67749 |  |  | 137.741 | 144.1143 | 204.6289 | 0.28314 | 0.29624 | 0.42063 | 0.13554 | 0.18912 | 0.4452 | 0.00067912 | 0.2195 | -0.3977 | 0.4844 | 9364.9479 | 0.4835 | 526.1427 | 0.0038772 | 0.3128 | 0.67756 | -0.53834 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | 0.30109 | 0.30332 | 0.39559 | 13.6156 | 0.19947 | 0.45214 | 0.012342 | 8.0511 | 4.8183 | 9.3209 | 7963.6183 | 6.8948 | 544.7007 | -0.0001076 | -0.0087 | 0.6933 | -1.0125 |  | 138.1284 | 144.9166 | 204.5127 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0408 | 0.0524 | 9281.4828 | 526.912 | 0.0072235 | 0.5814 | 0.67749 |  |  | 138.4157 | 144.8475 | 205.4587 | 0.28322 | 0.29638 | 0.4204 | 0.047683 | 0.18912 | 0.4453 | 0.00058986 | 0.2249 | -0.3268 | 0.4216 | 9349.0117 | 0.4385 | 526.8459 | 0.0087284 | 0.7032 | 0.67756 | 0.037845 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | 0.30108 | 0.30332 | 0.3956 | 13.631 | 0.19947 | 0.45214 | 0.012337 | 8.0619 | 4.8262 | 9.3344 | 7963.9849 | 6.9005 | 545.3063 | 0.0074469 | 0.6056 | 0.6933 | -0.1265 |  | 138.7079 | 145.5247 | 205.3717 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41946 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0406 | 0.0522 | 9281.56 | 527.4925 | 0.0072204 | 0.5805 | 0.67749 |  |  | 138.8124 | 145.2101 | 206.2545 | 0.28313 | 0.29618 | 0.42069 | 0.21618 | 0.18914 | 0.44517 | 0.00071812 | 0.2329 | -0.4243 | 0.5138 | 9369.4647 | 0.5153 | 527.1925 | 0.004307 | 0.3466 | 0.67756 | -0.48846 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | 0.30104 | 0.3033 | 0.39566 | 14.1447 | 0.19944 | 0.45213 | 0.012308 | 8.0732 | 4.832 | 9.3473 | 7966.7456 | 6.946 | 546.5246 | 0.014995 | 1.2183 | 0.6933 | 0.75724 |  | 139.2888 | 146.1342 | 206.2327 | 0.28331 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0405 | 0.052 | 9281.6368 | 528.0721 | 0.0072181 | 0.5796 | 0.67749 |  |  | 139.6605 | 146.118 | 207.3068 | 0.28324 | 0.29633 | 0.42043 | 0.011086 | 0.18916 | 0.44528 | 0.000626 | 0.2479 | -0.3463 | 0.4491 | 9351.2612 | 0.4732 | 528.0568 | 0.010754 | 0.8643 | 0.67756 | 0.27561 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | 0.30102 | 0.30329 | 0.3957 | 14.0968 | 0.19944 | 0.45211 | 0.012294 | 8.0792 | 4.8291 | 9.3512 | 7968.6914 | 6.9447 | 547.0507 | 0.0064811 | 0.5261 | 0.6933 | -0.24117 |  | 139.8709 | 146.7451 | 207.0957 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0403 | 0.0518 | 9281.7131 | 528.6509 | 0.0072147 | 0.5788 | 0.67749 |  |  | 140.3192 | 146.7992 | 208.1415 | 0.28332 | 0.29641 | 0.42027 | 0.036867 | 0.18919 | 0.44534 | 0.00059329 | 0.2736 | -0.3051 | 0.4264 | 9340.3611 | 0.4705 | 528.702 | 0.0080358 | 0.6452 | 0.67756 | -0.047757 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | 0.30099 | 0.30328 | 0.39573 | 14.0892 | 0.19941 | 0.4521 | 0.012272 | 8.0774 | 4.8306 | 9.3506 | 7970.5487 | 6.941 | 547.6256 | 0.007091 | 0.5749 | 0.6933 | -0.17078 |  | 140.4544 | 147.3573 | 207.9607 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18887 | 0.44583 | 0.0402 | 0.0517 | 9281.7889 | 529.2287 | 0.0072138 | 0.5778 | 0.67749 |  |  | 141.0023 | 147.5105 | 209.1278 | 0.28334 | 0.29642 | 0.42024 | 0.10396 | 0.1892 | 0.44535 | 0.00058978 | 0.2801 | -0.2989 | 0.4248 | 9338.4408 | 0.4731 | 529.3729 | 0.0083657 | 0.6709 | 0.67756 | -0.0098263 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | 0.30096 | 0.30327 | 0.39577 | 14.0903 | 0.1994 | 0.45209 | 0.012254 | 8.0793 | 4.8333 | 9.3539 | 7972.0657 | 6.9403 | 548.2101 | 0.0072186 | 0.5845 | 0.6933 | -0.15694 |  | 141.0392 | 147.971 | 208.8277 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18887 | 0.44583 | 0.04 | 0.0515 | 9281.8643 | 529.8057 | 0.0072104 | 0.577 | 0.67749 |  |  | 141.041 | 147.5621 | 209.1885 | 0.28333 | 0.29643 | 0.42023 | 0.27634 | 0.18919 | 0.44535 | 0.00057744 | 0.272 | -0.2938 | 0.416 | 9337.9453 | 0.4654 | 529.4215 | 0.00060614 | 0.0486 | 0.67756 | -0.92827 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | 0.30106 | 0.30353 | 0.39541 | 14.1096 | 0.19937 | 0.45226 | 0.012318 | 8.073 | 4.9711 | 9.4199 | 7954.1403 | 6.922 | 548.8162 | 0.0074961 | 0.6061 | 0.6933 | -0.12578 |  | 141.6254 | 148.5861 | 209.6966 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0399 | 0.0513 | 9281.9392 | 530.3817 | 0.0072087 | 0.576 | 0.67749 |  |  | 141.6848 | 148.2321 | 210.0288 | 0.2834 | 0.2965 | 0.4201 | 0.23825 | 0.18921 | 0.4454 | 0.00055328 | 0.2908 | -0.2595 | 0.3994 | 9329.1258 | 0.4606 | 530.0505 | 0.0078649 | 0.629 | 0.67756 | -0.071666 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | 0.30103 | 0.30354 | 0.39543 | 14.0896 | 0.19934 | 0.45226 | 0.012295 | 8.0668 | 4.9776 | 9.4183 | 7955.4404 | 6.9141 | 549.3729 | 0.0068922 | 0.5567 | 0.6933 | -0.19703 |  | 142.2128 | 149.2025 | 210.5675 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0397 | 0.0511 | 9282.0138 | 530.9569 | 0.0072054 | 0.5752 | 0.67749 |  |  | 142.4108 | 148.988 | 210.9845 | 0.28347 | 0.29656 | 0.41997 | 0.14376 | 0.18924 | 0.44545 | 0.00053279 | 0.3103 | -0.2234 | 0.3854 | 9319.9108 | 0.4556 | 530.757 | 0.008843 | 0.7065 | 0.67756 | 0.042715 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | 0.30118 | 0.3038 | 0.39502 | 14.1228 | 0.19935 | 0.45244 | 0.012396 | 8.0872 | 5.1245 | 9.5135 | 7935.0161 | 6.9145 | 549.9944 | 0.0077015 | 0.6215 | 0.6933 | -0.10357 |  | 142.8016 | 149.8204 | 211.4403 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0396 | 0.0509 | 9282.0878 | 531.5313 | 0.0072013 | 0.5744 | 0.67749 |  |  | 142.9103 | 149.5853 | 211.9059 | 0.28333 | 0.29656 | 0.42011 | 0.15692 | 0.18913 | 0.44543 | 0.0004843 | 0.2353 | -0.2404 | 0.3509 | 9329.0913 | 0.3908 | 531.313 | 0.0069656 | 0.556 | 0.67756 | -0.17941 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | 0.30117 | 0.30379 | 0.39504 | 14.1094 | 0.19934 | 0.45243 | 0.012387 | 8.0948 | 5.1285 | 9.5222 | 7936.0193 | 6.9164 | 550.5576 | 0.0069893 | 0.5632 | 0.6933 | -0.18766 |  | 143.3918 | 150.4396 | 212.3152 | 0.2833 | 0.29723 | 0.41947 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0394 | 0.0507 | 9282.1614 | 532.1047 | 0.0072014 | 0.5734 | 0.67749 |  |  | 143.535 | 150.1982 | 212.7093 | 0.28342 | 0.29658 | 0.42001 | 0.16046 | 0.1892 | 0.44545 | 0.00050337 | 0.2801 | -0.2242 | 0.3654 | 9322.251 | 0.4253 | 531.8814 | 0.0071311 | 0.5684 | 0.67756 | -0.1611 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | 0.30115 | 0.30379 | 0.39506 | 14.1232 | 0.19933 | 0.45243 | 0.012374 | 8.0989 | 5.1347 | 9.5292 | 7937.0007 | 6.9178 | 551.1532 | 0.0074007 | 0.5956 | 0.6933 | -0.14093 |  | 143.9833 | 151.0603 | 213.192 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41947 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0393 | 0.0505 | 9282.2345 | 532.6773 | 0.0071973 | 0.5726 | 0.67749 |  |  | 144.0692 | 150.8366 | 213.7408 | 0.28324 | 0.29654 | 0.42021 | 0.14809 | 0.18908 | 0.44541 | 0.00047386 | 0.1944 | -0.2572 | 0.3446 | 9335.5886 | 0.362 | 532.4712 | 0.0074072 | 0.5898 | 0.67756 | -0.12952 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | 0.30114 | 0.3038 | 0.39505 | 14.097 | 0.19932 | 0.45244 | 0.012369 | 8.1048 | 5.1475 | 9.5412 | 7936.7543 | 6.9167 | 551.6987 | 0.0067858 | 0.5455 | 0.6933 | -0.21319 |  | 144.5761 | 151.6823 | 214.0708 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0392 | 0.0504 | 9282.3073 | 533.249 | 0.0071954 | 0.5717 | 0.67749 |  |  | 144.7861 | 151.5355 | 214.6585 | 0.28335 | 0.29656 | 0.42009 | 0.096781 | 0.18915 | 0.44543 | 0.00049169 | 0.2494 | -0.2398 | 0.3583 | 9327.7336 | 0.403 | 533.1143 | 0.008086 | 0.6431 | 0.67756 | -0.050856 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | 0.30111 | 0.3038 | 0.39509 | 14.1539 | 0.1993 | 0.45243 | 0.01235 | 8.1066 | 5.1516 | 9.5451 | 7938.3354 | 6.9204 | 552.346 | 0.0080591 | 0.6473 | 0.6933 | -0.066355 |  | 145.1702 | 152.3058 | 214.9516 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.039 | 0.0502 | 9282.3796 | 533.8199 | 0.0071923 | 0.5709 | 0.67749 |  |  | 145.1904 | 152.0501 | 214.5582 | 0.28369 | 0.29709 | 0.41922 | 0.16789 | 0.1892 | 0.44581 | 0.00033455 | 0.2824 | 0.0325 | 0.2441 | 9268.1407 | 0.2835 | 533.5861 | 0.0059383 | 0.4718 | 0.67756 | -0.30368 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | 0.3011 | 0.3038 | 0.3951 | 14.1144 | 0.19929 | 0.45243 | 0.012338 | 8.1087 | 5.1589 | 9.5511 | 7939.0124 | 6.9163 | 552.8732 | 0.0065748 | 0.5272 | 0.6933 | -0.23958 |  | 145.7657 | 152.9306 | 215.8343 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0389 | 0.05 | 9282.4514 | 534.3899 | 0.0071896 | 0.57 | 0.67749 |  |  | 145.7784 | 152.7249 | 214.7042 | 0.28405 | 0.29759 | 0.41836 | 0.13451 | 0.18928 | 0.44616 | 0.00053116 | 0.3406 | 0.2944 | 0.3883 | 9209.8381 | 0.2753 | 534.2025 | 0.0077687 | 0.6164 | 0.67756 | -0.090262 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | 0.30113 | 0.30355 | 0.39532 | 13.9999 | 0.19941 | 0.45228 | 0.012367 | 8.2141 | 5.0549 | 9.5858 | 7950.1886 | 6.9838 | 553.3072 | 0.0054177 | 0.434 | 0.6933 | -0.37401 |  | 146.3625 | 153.5569 | 216.719 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0387 | 0.0498 | 9282.5229 | 534.959 | 0.0071878 | 0.5691 | 0.67749 |  |  | 146.1684 | 153.2292 | 218.3039 | 0.28234 | 0.29598 | 0.42168 | 0.21341 | 0.18863 | 0.44493 | 0.00092912 | -0.1289 | -0.6095 | 0.6803 | 9434.6306 | 0.4114 | 534.6615 | 0.0057926 | 0.459 | 0.67756 | -0.32257 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | 0.30114 | 0.30356 | 0.3953 | 13.5324 | 0.19941 | 0.45229 | 0.012373 | 8.2158 | 5.0598 | 9.59 | 7949.3774 | 6.9466 | 553.3028 | -5.4281e-05 | -0.0044 | 0.6933 | -1.0063 |  | 146.9606 | 154.1845 | 217.6057 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0386 | 0.0496 | 9282.5939 | 535.5273 | 0.0071848 | 0.5683 | 0.67749 |  |  | 146.8227 | 153.9211 | 218.834 | 0.28258 | 0.29624 | 0.42118 | 0.17083 | 0.18871 | 0.44512 | 0.00072023 | -0.0735 | -0.4667 | 0.5284 | 9399.6212 | 0.3288 | 535.289 | 0.0079277 | 0.6275 | 0.67756 | -0.07388 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | 0.30112 | 0.30358 | 0.3953 | 13.524 | 0.1994 | 0.4523 | 0.012364 | 8.2172 | 5.0759 | 9.5998 | 7948.9262 | 6.9436 | 553.8657 | 0.0070467 | 0.5629 | 0.6933 | -0.18809 |  | 147.5601 | 154.8136 | 218.4944 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0385 | 0.0494 | 9282.6645 | 536.0947 | 0.0071831 | 0.5674 | 0.67749 |  |  | 147.5691 | 154.6257 | 220.2176 | 0.28248 | 0.29598 | 0.42154 | 0.12137 | 0.18873 | 0.44495 | 0.00088685 | -0.0579 | -0.5953 | 0.6519 | 9425.6644 | 0.4251 | 535.9255 | 0.0080494 | 0.6365 | 0.67756 | -0.060597 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | 0.30114 | 0.30335 | 0.39551 | 13.8432 | 0.1995 | 0.45217 | 0.012386 | 8.3225 | 4.9879 | 9.6445 | 7959.6146 | 7.0442 | 554.8335 | 0.012127 | 0.9678 | 0.6933 | 0.39592 |  | 148.1609 | 155.444 | 219.3851 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0383 | 0.0493 | 9282.7347 | 536.6613 | 0.0071801 | 0.5666 | 0.67749 |  |  | 148.2606 | 155.3231 | 221.1519 | 0.28254 | 0.296 | 0.42145 | 0.077777 | 0.18877 | 0.44497 | 0.00085992 | -0.027 | -0.5807 | 0.6333 | 9419.9757 | 0.4289 | 536.5527 | 0.0079423 | 0.6272 | 0.67756 | -0.074323 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | 0.30114 | 0.30337 | 0.39549 | 13.9132 | 0.1995 | 0.45218 | 0.012386 | 8.3345 | 5.0049 | 9.6638 | 7958.8089 | 7.054 | 555.4917 | 0.0082578 | 0.6582 | 0.6933 | -0.050633 |  | 148.7631 | 156.0759 | 220.2777 | 0.2833 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0382 | 0.0491 | 9282.8045 | 537.227 | 0.0071776 | 0.5657 | 0.67749 |  |  | 148.7505 | 155.9112 | 222.083 | 0.2824 | 0.29599 | 0.42161 | 0.10553 | 0.18867 | 0.44494 | 0.00090514 | -0.1031 | -0.6035 | 0.6677 | 9430.3502 | 0.4121 | 537.0797 | 0.0066805 | 0.527 | 0.67756 | -0.22221 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | 0.30115 | 0.30336 | 0.39548 | 13.4044 | 0.1995 | 0.45218 | 0.012391 | 8.3371 | 5.004 | 9.6658 | 7958.5962 | 7.0155 | 555.4314 | -0.00075701 | -0.0603 | 0.6933 | -1.087 |  | 149.3666 | 156.7091 | 221.1724 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41948 | 0.18886 | 0.44583 | 0.038 | 0.0489 | 9282.8739 | 537.7918 | 0.0071768 | 0.5648 | 0.67749 |  |  | 149.5215 | 156.6801 | 223.1367 | 0.28247 | 0.29599 | 0.42154 | 0.018506 | 0.18872 | 0.44495 | 0.00088296 | -0.0646 | -0.5957 | 0.6527 | 9425.517 | 0.4208 | 537.7659 | 0.0087102 | 0.6862 | 0.67756 | 0.012755 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | 0.30112 | 0.30338 | 0.39551 | 13.4328 | 0.19947 | 0.45218 | 0.012368 | 8.3299 | 5.0148 | 9.6653 | 7959.4939 | 7.0101 | 556.0365 | 0.0076096 | 0.6051 | 0.6933 | -0.12722 |  | 149.9714 | 157.3438 | 222.069 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0379 | 0.0487 | 9282.9428 | 538.3559 | 0.0071719 | 0.5641 | 0.67749 |  |  | 149.9289 | 157.1948 | 223.9967 | 0.28229 | 0.29597 | 0.42174 | 0.094697 | 0.1886 | 0.44491 | 0.00094997 | -0.1558 | -0.6273 | 0.7032 | 9438.8992 | 0.413 | 538.2236 | 0.005814 | 0.4577 | 0.67756 | -0.32449 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | 0.30112 | 0.30338 | 0.3955 | 13.871 | 0.19947 | 0.45218 | 0.012367 | 8.3546 | 5.0348 | 9.6971 | 7959.1658 | 7.0558 | 557.1491 | 0.014012 | 1.1126 | 0.6933 | 0.60478 |  | 150.5776 | 157.9799 | 222.9676 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0378 | 0.0486 | 9283.0114 | 538.919 | 0.0071716 | 0.5631 | 0.67749 |  |  | 150.6131 | 157.8706 | 224.9404 | 0.28235 | 0.29596 | 0.42169 | 0.069186 | 0.18865 | 0.44492 | 0.0009344 | -0.1185 | -0.6265 | 0.6929 | 9435.6819 | 0.4219 | 538.8224 | 0.0076184 | 0.5988 | 0.67756 | -0.11624 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | 0.30089 | 0.30338 | 0.39573 | 13.8264 | 0.1993 | 0.45215 | 0.012206 | 8.237 | 5.0135 | 9.5855 | 7970.0066 | 6.9761 | 557.6618 | 0.0064633 | 0.5127 | 0.6933 | -0.2605 |  | 151.1851 | 158.6173 | 223.8682 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0376 | 0.0484 | 9283.0795 | 539.4814 | 0.0071675 | 0.5624 | 0.67749 |  |  | 151.3908 | 158.6392 | 225.9615 | 0.28245 | 0.29597 | 0.42158 | 0.013807 | 0.18872 | 0.44494 | 0.00089704 | -0.0698 | -0.6095 | 0.6666 | 9428.1455 | 0.4277 | 539.5006 | 0.0086357 | 0.6782 | 0.67756 | 0.00094771 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | 0.30086 | 0.30339 | 0.39574 | 13.8678 | 0.19928 | 0.45215 | 0.012191 | 8.2349 | 5.0267 | 9.5908 | 7970.3182 | 6.975 | 558.2804 | 0.0078061 | 0.6186 | 0.6933 | -0.10775 |  | 151.7939 | 159.2562 | 224.7707 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0375 | 0.0482 | 9283.1473 | 540.0429 | 0.0071652 | 0.5615 | 0.67749 |  |  | 152.0795 | 159.3176 | 226.8499 | 0.28255 | 0.29599 | 0.42146 | 0.038554 | 0.18878 | 0.44497 | 0.00086232 | -0.0234 | -0.5909 | 0.642 | 9420.5008 | 0.4366 | 540.0967 | 0.0075997 | 0.5961 | 0.67756 | -0.12022 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | 0.30087 | 0.30339 | 0.39574 | 13.4327 | 0.19929 | 0.45215 | 0.012198 | 8.242 | 5.0269 | 9.5971 | 7970.0232 | 6.9446 | 558.3064 | 0.00032852 | 0.026 | 0.6933 | -0.9625 |  | 152.4041 | 159.8965 | 225.6753 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 0.0373 | 0.048 | 9283.2147 | 540.6035 | 0.0071646 | 0.5606 | 0.67749 |  |  | 152.7943 | 160.0246 | 227.7909 | 0.28263 | 0.29601 | 0.42136 | 0.080114 | 0.18884 | 0.44499 | 0.00083679 | 0.0202 | -0.5759 | 0.6241 | 9413.8653 | 0.4509 | 540.7154 | 0.0078984 | 0.6187 | 0.67756 | -0.086868 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | 0.30066 | 0.3034 | 0.39594 | 13.4063 | 0.19913 | 0.45213 | 0.012052 | 8.1328 | 5.0139 | 9.4974 | 7979.2665 | 6.8706 | 558.839 | 0.0067397 | 0.5326 | 0.6933 | -0.23179 |  | 153.0156 | 160.5382 | 226.5818 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0372 | 0.0478 | 9283.2817 | 541.1633 | 0.0071611 | 0.5598 | 0.67749 |  |  | 153.548 | 160.7669 | 228.764 | 0.28274 | 0.29603 | 0.42124 | 0.14246 | 0.1889 | 0.44502 | 0.00080923 | 0.0705 | -0.5559 | 0.6047 | 9405.7367 | 0.4701 | 541.3624 | 0.0082671 | 0.647 | 0.67756 | -0.0451 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | 0.30064 | 0.30338 | 0.39598 | 13.3628 | 0.19912 | 0.45211 | 0.012036 | 8.1383 | 5.0089 | 9.4997 | 7981.4299 | 6.8698 | 559.3492 | 0.0064646 | 0.5102 | 0.6933 | -0.2641 |  | 153.6285 | 161.1813 | 227.4903 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0371 | 0.0477 | 9283.3482 | 541.7223 | 0.0071584 | 0.559 | 0.67749 |  |  | 154.0159 | 161.3653 | 229.6601 | 0.28258 | 0.29606 | 0.42136 | 0.11416 | 0.18878 | 0.44501 | 0.00081612 | -0.0258 | -0.5599 | 0.6108 | 9413.5011 | 0.4129 | 541.8819 | 0.0066462 | 0.5195 | 0.67756 | -0.23328 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | 0.30079 | 0.30365 | 0.39557 | 13.3728 | 0.19913 | 0.45229 | 0.012132 | 8.1525 | 5.1598 | 9.5916 | 7961.0661 | 6.864 | 559.9253 | 0.0073071 | 0.5761 | 0.6933 | -0.16905 |  | 154.2427 | 161.8258 | 228.4008 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0369 | 0.0475 | 9283.4145 | 542.2805 | 0.0071558 | 0.5582 | 0.67749 |  |  | 154.0269 | 161.3767 | 229.6793 | 0.28258 | 0.29606 | 0.42137 | 0.27752 | 0.18877 | 0.44501 | 0.00081702 | -0.026 | -0.5609 | 0.6116 | 9413.7137 | 0.4172 | 541.8918 | 0.00012656 | 0.0099 | 0.67756 | -0.98539 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | 0.30076 | 0.30364 | 0.3956 | 13.3759 | 0.19911 | 0.45228 | 0.012114 | 8.1531 | 5.162 | 9.5934 | 7962.672 | 6.8628 | 560.492 | 0.0071976 | 0.5667 | 0.6933 | -0.18261 |  | 154.8582 | 162.4717 | 229.3133 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0368 | 0.0473 | 9283.4803 | 542.8378 | 0.0071545 | 0.5573 | 0.67749 |  |  | 154.7424 | 162.0891 | 230.6167 | 0.28266 | 0.29608 | 0.42126 | 0.23549 | 0.18883 | 0.44504 | 0.00078654 | 0.0148 | -0.5422 | 0.5899 | 9406.5648 | 0.4251 | 542.508 | 0.0079038 | 0.6162 | 0.67756 | -0.090557 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | 0.30088 | 0.30388 | 0.39524 | 13.4174 | 0.1991 | 0.45244 | 0.012197 | 8.1642 | 5.2984 | 9.6764 | 7944.8389 | 6.8597 | 561.1056 | 0.0078004 | 0.6136 | 0.6933 | -0.11496 |  | 155.4751 | 163.119 | 230.2278 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0367 | 0.0472 | 9283.5458 | 543.3944 | 0.0071507 | 0.5566 | 0.67749 |  |  | 155.2564 | 162.7216 | 231.578 | 0.28251 | 0.2961 | 0.42139 | 0.24363 | 0.18871 | 0.44502 | 0.00081122 | -0.0712 | -0.5527 | 0.6095 | 9414.9084 | 0.389 | 543.0529 | 0.0069971 | 0.5449 | 0.67756 | -0.19579 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | 0.30082 | 0.30386 | 0.39531 | 13.8601 | 0.19907 | 0.45242 | 0.012156 | 8.1617 | 5.301 | 9.6759 | 7948.4242 | 6.8907 | 562.2176 | 0.014156 | 1.112 | 0.6933 | 0.60391 |  | 156.0933 | 163.7678 | 231.1443 | 0.28329 | 0.29722 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0365 | 0.047 | 9283.6108 | 543.95 | 0.0071507 | 0.5556 | 0.67749 |  |  | 156.011 | 163.456 | 232.5562 | 0.28262 | 0.2961 | 0.42128 | 0.19039 | 0.18879 | 0.44504 | 0.00078144 | -0.016 | -0.5388 | 0.5882 | 9407.7335 | 0.4035 | 543.6832 | 0.0081049 | 0.6303 | 0.67756 | -0.069747 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | 0.3008 | 0.30385 | 0.39535 | 13.8487 | 0.19905 | 0.45241 | 0.01214 | 8.1644 | 5.3026 | 9.6792 | 7949.9453 | 6.8899 | 562.764 | 0.0069605 | 0.5464 | 0.6933 | -0.21189 |  | 156.7129 | 164.4179 | 232.0628 | 0.28329 | 0.29722 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0364 | 0.0468 | 9283.6755 | 544.5049 | 0.0071469 | 0.5549 | 0.67749 |  |  | 156.547 | 164.108 | 233.5795 | 0.28246 | 0.2961 | 0.42145 | 0.18848 | 0.18867 | 0.44502 | 0.00082583 | -0.1031 | -0.56 | 0.6227 | 9418.3405 | 0.3807 | 544.2407 | 0.0071741 | 0.5575 | 0.67756 | -0.17719 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | 0.30078 | 0.30385 | 0.39537 | 13.8857 | 0.19904 | 0.45241 | 0.012128 | 8.1706 | 5.3071 | 9.6871 | 7951.081 | 6.8949 | 563.3695 | 0.0077235 | 0.6055 | 0.6933 | -0.12665 |  | 157.3338 | 165.0694 | 232.9833 | 0.28329 | 0.29722 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0363 | 0.0466 | 9283.7399 | 545.059 | 0.0071445 | 0.5541 | 0.67749 |  |  | 157.2222 | 164.7756 | 234.4498 | 0.28255 | 0.29612 | 0.42133 | 0.17799 | 0.18873 | 0.44504 | 0.00078793 | -0.0598 | -0.5407 | 0.5951 | 9410.933 | 0.3829 | 544.8094 | 0.0073268 | 0.5687 | 0.67756 | -0.16066 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | 0.30076 | 0.30387 | 0.39538 | 13.8573 | 0.19902 | 0.45242 | 0.01211 | 8.1615 | 5.3222 | 9.6879 | 7951.2042 | 6.884 | 563.893 | 0.0066859 | 0.5235 | 0.6933 | -0.24492 |  | 157.9561 | 165.7224 | 233.9057 | 0.28329 | 0.29722 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0361 | 0.0465 | 9283.8038 | 545.6122 | 0.0071426 | 0.5532 | 0.67749 |  |  | 157.7057 | 165.2212 | 235.4456 | 0.28244 | 0.2959 | 0.42166 | 0.30243 | 0.18874 | 0.44489 | 0.00093753 | -0.0559 | -0.6564 | 0.7089 | 9434.5883 | 0.4702 | 545.1877 | 0.0048818 | 0.3783 | 0.67756 | -0.44167 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | 0.30074 | 0.30384 | 0.39542 | 13.8922 | 0.19901 | 0.4524 | 0.012099 | 8.1729 | 5.3189 | 9.6958 | 7953.1646 | 6.8928 | 564.4943 | 0.0076887 | 0.6013 | 0.6933 | -0.1327 |  | 158.5797 | 166.3768 | 234.8302 | 0.28329 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.036 | 0.0463 | 9283.8674 | 546.1646 | 0.0071409 | 0.5524 | 0.67749 |  |  | 158.9013 | 166.1429 | 236.4401 | 0.283 | 0.2959 | 0.4211 | 0.14058 | 0.18915 | 0.44498 | 0.00089297 | 0.2561 | -0.5937 | 0.6768 | 9398.468 | 0.6446 | 545.9674 | 0.010071 | 0.7797 | 0.67756 | 0.15075 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | 0.30072 | 0.30386 | 0.39542 | 13.9303 | 0.19899 | 0.45241 | 0.012088 | 8.1735 | 5.3336 | 9.7046 | 7953.138 | 6.8934 | 565.0987 | 0.0077377 | 0.6044 | 0.6933 | -0.12823 |  | 159.2046 | 167.0325 | 235.7566 | 0.28329 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0359 | 0.0461 | 9283.9306 | 546.7162 | 0.0071378 | 0.5516 | 0.67749 |  |  | 159.4786 | 166.6219 | 236.9798 | 0.28323 | 0.29591 | 0.42086 | 0.24582 | 0.18931 | 0.44502 | 0.00092068 | 0.3769 | -0.5637 | 0.6987 | 9383.4074 | 0.7358 | 546.371 | 0.0052192 | 0.4036 | 0.67756 | -0.40433 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | 0.30068 | 0.30384 | 0.39548 | 14.3791 | 0.19897 | 0.45239 | 0.012055 | 8.1781 | 5.3374 | 9.7107 | 7956.1879 | 6.9303 | 566.212 | 0.014266 | 1.1133 | 0.6933 | 0.60579 |  | 159.8309 | 167.6897 | 236.685 | 0.28328 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0357 | 0.046 | 9283.9935 | 547.267 | 0.0071355 | 0.5508 | 0.67749 |  |  | 160.2746 | 167.3997 | 237.9596 | 0.28335 | 0.29595 | 0.4207 | 0.17294 | 0.18939 | 0.44506 | 0.00092604 | 0.4378 | -0.532 | 0.704 | 9372.3395 | 0.7721 | 547.0242 | 0.0084553 | 0.6532 | 0.67756 | -0.03595 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | 0.30083 | 0.30383 | 0.39534 | 14.2259 | 0.19908 | 0.45241 | 0.012161 | 8.2795 | 5.3562 | 9.8062 | 7949.7862 | 6.9797 | 566.5777 | 0.004691 | 0.3657 | 0.6933 | -0.47253 |  | 160.4586 | 168.3483 | 237.6155 | 0.28328 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0356 | 0.0458 | 9284.056 | 547.817 | 0.007134 | 0.55 | 0.67749 |  |  | 160.5447 | 167.9608 | 238.572 | 0.28311 | 0.29619 | 0.4207 | 0.23018 | 0.18912 | 0.44517 | 0.00070201 | 0.2338 | -0.4507 | 0.5346 | 9370.3186 | 0.5276 | 547.4936 | 0.0060841 | 0.4694 | 0.67756 | -0.30722 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | 0.30087 | 0.30382 | 0.39531 | 13.7789 | 0.19911 | 0.45241 | 0.012191 | 8.3067 | 5.3573 | 9.8299 | 7948.2814 | 6.9606 | 566.5766 | -1.4203e-05 | -0.0011 | 0.6933 | -1.0016 |  | 161.0876 | 169.0084 | 238.5479 | 0.28328 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0355 | 0.0456 | 9284.1182 | 548.3662 | 0.0071309 | 0.5492 | 0.67749 |  |  | 161.28 | 168.6989 | 239.5642 | 0.28317 | 0.2962 | 0.42063 | 0.18313 | 0.18916 | 0.44519 | 0.00070242 | 0.2668 | -0.4377 | 0.5358 | 9365.1587 | 0.5478 | 548.109 | 0.0079841 | 0.6154 | 0.67756 | -0.091738 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | 0.30082 | 0.30382 | 0.39536 | 13.7874 | 0.19908 | 0.4524 | 0.012154 | 8.2891 | 5.3604 | 9.8169 | 7950.6509 | 6.9481 | 567.1409 | 0.0072578 | 0.5643 | 0.6933 | -0.18607 |  | 161.7179 | 169.6698 | 239.4823 | 0.28328 | 0.29721 | 0.4195 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0353 | 0.0455 | 9284.18 | 548.9146 | 0.0071287 | 0.5484 | 0.67749 |  |  | 161.7587 | 169.3224 | 240.4759 | 0.28301 | 0.29625 | 0.42074 | 0.20475 | 0.18902 | 0.44519 | 0.00065045 | 0.164 | -0.4345 | 0.4969 | 9371.7804 | 0.4545 | 548.6268 | 0.0067271 | 0.5178 | 0.67756 | -0.23578 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | 0.30099 | 0.30382 | 0.39519 | 13.6188 | 0.1992 | 0.45242 | 0.012273 | 8.3981 | 5.3854 | 9.9225 | 7942.9555 | 7.0016 | 567.4835 | 0.0044119 | 0.3426 | 0.6933 | -0.50584 |  | 162.3496 | 170.3326 | 240.4187 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0352 | 0.0453 | 9284.2415 | 549.4622 | 0.0071265 | 0.5476 | 0.67749 |  |  | 162.5322 | 170.0732 | 241.5193 | 0.2831 | 0.29623 | 0.42067 | 0.15229 | 0.18909 | 0.44519 | 0.00066885 | 0.2149 | -0.4341 | 0.512 | 9367.9132 | 0.4973 | 549.2481 | 0.0080795 | 0.6213 | 0.67756 | -0.08303 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | 0.30098 | 0.30383 | 0.39519 | 13.6342 | 0.19919 | 0.45243 | 0.01227 | 8.4072 | 5.3983 | 9.9373 | 7942.6798 | 7.006 | 568.0548 | 0.0073687 | 0.5713 | 0.6933 | -0.17598 |  | 162.9826 | 170.9969 | 241.3572 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18886 | 0.44582 | 0.0351 | 0.0451 | 9284.3026 | 550.0089 | 0.0071264 | 0.5467 | 0.67749 |  |  | 163.1398 | 170.77 | 242.5586 | 0.283 | 0.29623 | 0.42077 | 0.13269 | 0.18902 | 0.44518 | 0.00065812 | 0.1597 | -0.4439 | 0.5046 | 9373.7127 | 0.4557 | 549.8224 | 0.0074788 | 0.5743 | 0.67756 | -0.1524 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | 0.30097 | 0.30387 | 0.39516 | 13.6362 | 0.19917 | 0.45245 | 0.012264 | 8.4043 | 5.423 | 9.9483 | 7941.3135 | 7.0006 | 568.6086 | 0.0071486 | 0.5538 | 0.6933 | -0.20122 |  | 163.617 | 171.6626 | 242.2976 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18886 | 0.44582 | 0.035 | 0.045 | 9284.3634 | 550.5549 | 0.0071222 | 0.546 | 0.67749 |  |  | 163.9025 | 171.5152 | 243.5617 | 0.28309 | 0.29624 | 0.42067 | 0.085866 | 0.18908 | 0.4452 | 0.00066295 | 0.2098 | -0.4333 | 0.5093 | 9367.8528 | 0.4911 | 550.4342 | 0.0079748 | 0.6118 | 0.67756 | -0.097051 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | 0.30095 | 0.30385 | 0.39521 | 13.6797 | 0.19916 | 0.45243 | 0.012246 | 8.4094 | 5.4206 | 9.9515 | 7943.4606 | 7.0059 | 569.2133 | 0.0078148 | 0.6047 | 0.6933 | -0.1278 |  | 164.2527 | 172.3296 | 243.24 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0348 | 0.0448 | 9284.4238 | 551.1001 | 0.0071201 | 0.5452 | 0.67749 |  |  | 164.4538 | 172.2068 | 244.6196 | 0.28292 | 0.29625 | 0.42083 | 0.071259 | 0.18895 | 0.44518 | 0.00064445 | 0.1083 | -0.4456 | 0.4959 | 9377.4478 | 0.4142 | 550.9999 | 0.0073811 | 0.5657 | 0.67756 | -0.16509 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | 0.30091 | 0.30383 | 0.39525 | 13.6659 | 0.19914 | 0.45242 | 0.012222 | 8.4061 | 5.4182 | 9.9476 | 7945.7859 | 7.0015 | 569.7458 | 0.00689 | 0.5325 | 0.6933 | -0.23194 |  | 164.8898 | 172.9982 | 244.1844 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0347 | 0.0446 | 9284.4839 | 551.6445 | 0.007118 | 0.5444 | 0.67749 |  |  | 165.1687 | 172.9237 | 245.5805 | 0.28298 | 0.29627 | 0.42075 | 0.043064 | 0.18899 | 0.4452 | 0.00063423 | 0.1411 | -0.4325 | 0.4888 | 9372.3152 | 0.4307 | 551.584 | 0.0076311 | 0.5841 | 0.67756 | -0.13793 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | 0.30091 | 0.30385 | 0.39524 | 13.6722 | 0.19913 | 0.45243 | 0.01222 | 8.4136 | 5.4335 | 9.9625 | 7945.1978 | 7.004 | 570.3024 | 0.0072117 | 0.5566 | 0.6933 | -0.19718 |  | 165.5282 | 173.6681 | 245.1308 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0346 | 0.0445 | 9284.5437 | 552.1881 | 0.007116 | 0.5436 | 0.67749 |  |  | 165.6621 | 173.5461 | 246.5602 | 0.28281 | 0.29627 | 0.42092 | 0.070249 | 0.18887 | 0.44518 | 0.00064246 | 0.0447 | -0.4514 | 0.496 | 9382.8689 | 0.3718 | 552.0893 | 0.0066093 | 0.5053 | 0.67756 | -0.25423 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | 0.3007 | 0.30386 | 0.39544 | 13.6844 | 0.19898 | 0.4524 | 0.012079 | 8.3035 | 5.4214 | 9.8636 | 7954.1812 | 6.9339 | 570.8656 | 0.0073048 | 0.5632 | 0.6933 | -0.18766 |  | 166.168 | 174.3394 | 246.0793 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0344 | 0.0443 | 9284.6031 | 552.7309 | 0.0071148 | 0.5428 | 0.67749 |  |  | 166.3881 | 174.2682 | 247.5943 | 0.28285 | 0.29625 | 0.4209 | 0.04084 | 0.18891 | 0.44517 | 0.00065176 | 0.0744 | -0.4582 | 0.5041 | 9381.9707 | 0.3971 | 552.6735 | 0.0076496 | 0.5842 | 0.67756 | -0.13779 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | 0.30069 | 0.30387 | 0.39545 | 13.6315 | 0.19896 | 0.45241 | 0.012067 | 8.3014 | 5.4326 | 9.8681 | 7954.3817 | 6.9261 | 571.3467 | 0.0062467 | 0.4811 | 0.6933 | -0.30608 |  | 166.8091 | 175.0122 | 247.0297 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0343 | 0.0441 | 9284.6622 | 553.273 | 0.0071107 | 0.5421 | 0.67749 |  |  | 166.9685 | 174.9206 | 248.0252 | 0.28304 | 0.29652 | 0.42044 | 0.052339 | 0.18894 | 0.44536 | 0.00046467 | 0.1006 | -0.3096 | 0.3599 | 9350.1907 | 0.3097 | 553.1993 | 0.0068929 | 0.5258 | 0.67756 | -0.22398 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | 0.30048 | 0.30388 | 0.39564 | 13.6364 | 0.19881 | 0.45238 | 0.011925 | 8.1872 | 5.4234 | 9.7678 | 7963.1007 | 6.8528 | 571.8992 | 0.007183 | 0.5525 | 0.6933 | -0.20309 |  | 167.4516 | 175.6863 | 247.9821 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0342 | 0.044 | 9284.721 | 553.8142 | 0.0071101 | 0.5412 | 0.67749 |  |  | 167.7589 | 175.7204 | 249.1612 | 0.28307 | 0.2965 | 0.42043 | 0.01941 | 0.18897 | 0.44536 | 0.00047448 | 0.1231 | -0.3134 | 0.3682 | 9349.2624 | 0.3305 | 553.8415 | 0.0084293 | 0.6422 | 0.67756 | -0.052184 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | 0.30047 | 0.30391 | 0.39562 | 13.6863 | 0.19879 | 0.4524 | 0.011917 | 8.1868 | 5.4432 | 9.7786 | 7962.4387 | 6.8534 | 572.5072 | 0.0079139 | 0.608 | 0.6933 | -0.12304 |  | 168.0954 | 176.3619 | 248.9366 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0341 | 0.0438 | 9284.7794 | 554.3547 | 0.0071076 | 0.5405 | 0.67749 |  |  | 168.3351 | 176.3789 | 249.6494 | 0.28322 | 0.29675 | 0.42003 | 0.0096393 | 0.18898 | 0.44553 | 0.00031445 | 0.1348 | -0.1789 | 0.2445 | 9321.6782 | 0.2469 | 554.3682 | 0.0069203 | 0.5267 | 0.67756 | -0.22265 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | 0.30046 | 0.3039 | 0.39564 | 13.6191 | 0.19879 | 0.45239 | 0.011915 | 8.1992 | 5.4455 | 9.7904 | 7963.0692 | 6.8545 | 572.9679 | 0.0060027 | 0.4607 | 0.6933 | -0.3355 |  | 168.7406 | 177.0389 | 249.893 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0339 | 0.0436 | 9284.8375 | 554.8944 | 0.007105 | 0.5397 | 0.67749 |  |  | 169.0384 | 177.1259 | 250.6676 | 0.28323 | 0.29678 | 0.42 | 0.049142 | 0.18898 | 0.44555 | 0.0002982 | 0.1319 | -0.167 | 0.2323 | 9319.4677 | 0.2362 | 554.9636 | 0.0078307 | 0.5954 | 0.67756 | -0.12126 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | 0.30046 | 0.30389 | 0.39565 | 13.2361 | 0.19879 | 0.45239 | 0.011914 | 8.2011 | 5.4435 | 9.7911 | 7963.4702 | 6.825 | 573.0316 | 0.00083192 | 0.0637 | 0.6933 | -0.90812 |  | 169.3871 | 177.7174 | 250.8514 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41951 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0338 | 0.0435 | 9284.8953 | 555.4333 | 0.0071032 | 0.5389 | 0.67749 |  |  | 169.0356 | 177.1183 | 250.6808 | 0.28322 | 0.29676 | 0.42002 | 0.33711 | 0.18898 | 0.44554 | 0.00030715 | 0.1326 | -0.1743 | 0.2392 | 9320.8758 | 0.2531 | 554.9575 | -7.9622e-05 | -0.0061 | 0.67756 | -1.009 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | 0.30046 | 0.30392 | 0.39561 | 13.2473 | 0.19878 | 0.45241 | 0.011914 | 8.2036 | 5.4684 | 9.8071 | 7961.8098 | 6.8241 | 573.5888 | 0.0072802 | 0.5572 | 0.6933 | -0.19631 |  | 170.035 | 178.3972 | 251.8119 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0337 | 0.0433 | 9284.9527 | 555.9714 | 0.0071021 | 0.5381 | 0.67749 |  |  | 169.7872 | 177.9209 | 251.824 | 0.2832 | 0.29677 | 0.42003 | 0.26699 | 0.18896 | 0.44554 | 0.00030135 | 0.12 | -0.1754 | 0.2352 | 9321.9106 | 0.2383 | 555.5946 | 0.0084021 | 0.6371 | 0.67756 | -0.059711 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | 0.30044 | 0.30395 | 0.39561 | 13.2498 | 0.19876 | 0.45242 | 0.011901 | 8.1981 | 5.485 | 9.8118 | 7961.6467 | 6.818 | 574.1342 | 0.0071328 | 0.5454 | 0.6933 | -0.21333 |  | 170.6843 | 179.0785 | 252.7743 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0336 | 0.0432 | 9285.0099 | 556.5088 | 0.0070983 | 0.5374 | 0.67749 |  |  | 170.4047 | 178.5733 | 252.7285 | 0.2832 | 0.29678 | 0.42002 | 0.28211 | 0.18896 | 0.44554 | 0.0002932 | 0.1184 | -0.1697 | 0.2291 | 9320.8597 | 0.2338 | 556.1106 | 0.0068107 | 0.516 | 0.67756 | -0.23844 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | 0.30041 | 0.30394 | 0.39565 | 13.665 | 0.19873 | 0.45241 | 0.011878 | 8.2045 | 5.4968 | 9.8239 | 7963.2984 | 6.8518 | 575.1966 | 0.013911 | 1.0624 | 0.6933 | 0.53237 |  | 171.3349 | 179.7612 | 253.7388 | 0.28328 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0334 | 0.043 | 9285.0668 | 557.0454 | 0.0070973 | 0.5366 | 0.67749 |  |  | 171.1397 | 179.3456 | 253.7839 | 0.28322 | 0.2968 | 0.41998 | 0.2312 | 0.18896 | 0.44556 | 0.00028145 | 0.1215 | -0.1589 | 0.2203 | 9318.4849 | 0.2266 | 556.719 | 0.0080423 | 0.6084 | 0.67756 | -0.10207 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | 0.30039 | 0.30396 | 0.39565 | 13.6854 | 0.19871 | 0.45241 | 0.011865 | 8.2015 | 5.5107 | 9.8293 | 7963.4576 | 6.8491 | 575.763 | 0.0074251 | 0.5664 | 0.6933 | -0.18304 |  | 171.9868 | 180.4453 | 254.7053 | 0.28327 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44582 | 0.0333 | 0.0428 | 9285.1233 | 557.5812 | 0.0070955 | 0.5358 | 0.67749 |  |  | 171.8498 | 180.0798 | 254.8464 | 0.28322 | 0.29678 | 0.42 | 0.20255 | 0.18897 | 0.44555 | 0.0002928 | 0.1267 | -0.1669 | 0.2296 | 9319.6541 | 0.2352 | 557.2952 | 0.0076249 | 0.5762 | 0.67756 | -0.14959 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | 0.30038 | 0.30398 | 0.39564 | 13.6965 | 0.1987 | 0.45242 | 0.011858 | 8.2023 | 5.5276 | 9.8396 | 7962.9758 | 6.8478 | 576.3169 | 0.0072683 | 0.5539 | 0.6933 | -0.20107 |  | 172.6401 | 181.1308 | 255.6737 | 0.28327 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0332 | 0.0427 | 9285.1795 | 558.1163 | 0.0070918 | 0.5351 | 0.67749 |  |  | 172.5363 | 180.8426 | 255.8119 | 0.28322 | 0.29686 | 0.41992 | 0.15911 | 0.18895 | 0.44559 | 0.00023954 | 0.1068 | -0.1305 | 0.1882 | 9313.8597 | 0.1908 | 557.8915 | 0.0078994 | 0.5963 | 0.67756 | -0.11993 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | 0.30039 | 0.30399 | 0.39562 | 13.7428 | 0.1987 | 0.45243 | 0.011865 | 8.2191 | 5.5432 | 9.8624 | 7962.0517 | 6.8595 | 576.9142 | 0.0078466 | 0.5973 | 0.6933 | -0.13847 |  | 173.2948 | 181.8178 | 256.6442 | 0.28327 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0331 | 0.0425 | 9285.2354 | 558.6506 | 0.0070909 | 0.5343 | 0.67749 |  |  | 173.3202 | 181.6532 | 256.9911 | 0.28322 | 0.29684 | 0.41994 | 0.09053 | 0.18895 | 0.44558 | 0.00025378 | 0.1117 | -0.1411 | 0.1997 | 9315.5502 | 0.2001 | 558.5228 | 0.0083704 | 0.6313 | 0.67756 | -0.068271 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | 0.30041 | 0.30378 | 0.3958 | 13.6553 | 0.1988 | 0.45232 | 0.011882 | 8.3103 | 5.454 | 9.8894 | 7971.201 | 6.9161 | 577.3429 | 0.00564 | 0.4287 | 0.6933 | -0.38166 |  | 173.9508 | 182.5061 | 257.6167 | 0.28327 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.033 | 0.0424 | 9285.291 | 559.1841 | 0.0070893 | 0.5335 | 0.67749 |  |  | 173.8976 | 182.0796 | 257.9258 | 0.28327 | 0.29659 | 0.42014 | 0.23369 | 0.18908 | 0.44544 | 0.00043687 | 0.2108 | -0.2524 | 0.3443 | 9330.4449 | 0.371 | 558.8537 | 0.0043947 | 0.3309 | 0.67756 | -0.51163 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | 0.3004 | 0.30376 | 0.39584 | 13.6015 | 0.19879 | 0.4523 | 0.011872 | 8.3194 | 5.449 | 9.8945 | 7973.0051 | 6.9168 | 577.8131 | 0.0061924 | 0.4702 | 0.6933 | -0.3218 |  | 174.6082 | 183.1959 | 258.5912 | 0.28327 | 0.29721 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0328 | 0.0422 | 9285.3464 | 559.7169 | 0.0070864 | 0.5328 | 0.67749 |  |  | 174.5959 | 182.8125 | 258.9125 | 0.28329 | 0.29662 | 0.42009 | 0.20928 | 0.18908 | 0.44546 | 0.00042407 | 0.216 | -0.238 | 0.3347 | 9327.2122 | 0.3658 | 559.4209 | 0.0075396 | 0.5672 | 0.67756 | -0.16288 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | 0.30042 | 0.30353 | 0.39605 | 13.4946 | 0.1989 | 0.45217 | 0.01189 | 8.4185 | 5.3439 | 9.9213 | 7983.8425 | 6.9797 | 578.216 | 0.0053106 | 0.4029 | 0.6933 | -0.41887 |  | 175.2669 | 183.8872 | 259.5677 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0327 | 0.0421 | 9285.4014 | 560.2489 | 0.0070848 | 0.532 | 0.67749 |  |  | 175.2291 | 183.3006 | 259.8977 | 0.28335 | 0.2964 | 0.42026 | 0.319 | 0.18921 | 0.44533 | 0.00060019 | 0.3164 | -0.3378 | 0.4741 | 9339.7584 | 0.5296 | 559.7976 | 0.005012 | 0.3767 | 0.67756 | -0.44403 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | 0.30038 | 0.30351 | 0.3961 | 13.4805 | 0.19888 | 0.45215 | 0.011867 | 8.4171 | 5.3379 | 9.917 | 7986.4462 | 6.9768 | 578.7342 | 0.0068429 | 0.5182 | 0.6933 | -0.25256 |  | 175.927 | 184.5798 | 260.5463 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0326 | 0.0419 | 9285.456 | 560.7801 | 0.007084 | 0.5312 | 0.67749 |  |  | 175.918 | 184.0345 | 260.9161 | 0.28334 | 0.29641 | 0.42024 | 0.29543 | 0.1892 | 0.44534 | 0.00058668 | 0.3093 | -0.3309 | 0.4643 | 9338.8144 | 0.5175 | 560.3621 | 0.0075222 | 0.5645 | 0.67756 | -0.16686 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | 0.30049 | 0.30373 | 0.39577 | 13.5104 | 0.19888 | 0.4523 | 0.011941 | 8.4246 | 5.4707 | 9.9951 | 7969.9985 | 6.9711 | 579.3072 | 0.0075721 | 0.573 | 0.6933 | -0.17352 |  | 176.5884 | 185.2739 | 261.5268 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41952 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0325 | 0.0417 | 9285.5105 | 561.3106 | 0.0070805 | 0.5305 | 0.67749 |  |  | 176.6427 | 184.811 | 261.9723 | 0.28334 | 0.29644 | 0.42021 | 0.24985 | 0.18919 | 0.44536 | 0.0005655 | 0.3011 | -0.3172 | 0.4483 | 9336.6326 | 0.4995 | 560.9571 | 0.0079367 | 0.595 | 0.67756 | -0.12185 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | 0.30046 | 0.30372 | 0.39582 | 13.4905 | 0.19886 | 0.45229 | 0.011918 | 8.4206 | 5.468 | 9.9905 | 7972.2519 | 6.9659 | 579.8167 | 0.0067408 | 0.5095 | 0.6933 | -0.26511 |  | 177.2512 | 185.9694 | 262.5094 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0323 | 0.0416 | 9285.5646 | 561.8404 | 0.0070784 | 0.5298 | 0.67749 |  |  | 177.262 | 185.469 | 262.8517 | 0.28336 | 0.29647 | 0.42017 | 0.26908 | 0.18919 | 0.44538 | 0.00054836 | 0.3002 | -0.3016 | 0.4353 | 9333.6102 | 0.4892 | 561.4595 | 0.0067083 | 0.5024 | 0.67756 | -0.25851 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | 0.30058 | 0.30395 | 0.39547 | 13.4928 | 0.19886 | 0.45244 | 0.012002 | 8.4349 | 5.6043 | 10.0772 | 7955.0211 | 6.9629 | 580.3534 | 0.0071098 | 0.5367 | 0.6933 | -0.22588 |  | 177.9154 | 186.6663 | 263.4939 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0322 | 0.0414 | 9285.6183 | 562.3694 | 0.0070762 | 0.529 | 0.67749 |  |  | 177.996 | 186.2364 | 263.9297 | 0.28336 | 0.29648 | 0.42016 | 0.2303 | 0.18919 | 0.44538 | 0.00054686 | 0.3023 | -0.2995 | 0.435 | 9332.9953 | 0.4888 | 562.0433 | 0.0078054 | 0.5838 | 0.67756 | -0.13838 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | 0.30055 | 0.30395 | 0.3955 | 13.4956 | 0.19883 | 0.45243 | 0.011978 | 8.4254 | 5.6102 | 10.0727 | 7956.495 | 6.9552 | 580.8899 | 0.0071161 | 0.5365 | 0.6933 | -0.22617 |  | 178.5809 | 187.3647 | 264.4805 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0321 | 0.0413 | 9285.6719 | 562.8976 | 0.0070755 | 0.5282 | 0.67749 |  |  | 178.7591 | 187.0596 | 265.0893 | 0.28334 | 0.29649 | 0.42017 | 0.16284 | 0.18917 | 0.44539 | 0.00052873 | 0.2847 | -0.2958 | 0.4212 | 9333.4186 | 0.4677 | 562.6671 | 0.0083499 | 0.6238 | 0.67756 | -0.079341 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | 0.30036 | 0.30393 | 0.39571 | 13.47 | 0.1987 | 0.45239 | 0.01185 | 8.33 | 5.5849 | 9.9795 | 7966.0881 | 6.8933 | 581.3899 | 0.0066388 | 0.5 | 0.6933 | -0.27882 |  | 179.2478 | 188.0644 | 265.4691 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.032 | 0.0411 | 9285.7251 | 563.4251 | 0.0070728 | 0.5275 | 0.67749 |  |  | 179.4695 | 187.8024 | 266.081 | 0.28336 | 0.29652 | 0.42011 | 0.13931 | 0.18918 | 0.44541 | 0.00051765 | 0.2929 | -0.2793 | 0.4132 | 9329.5942 | 0.4649 | 563.2278 | 0.0075129 | 0.5607 | 0.67756 | -0.17247 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | 0.30033 | 0.30394 | 0.39573 | 13.4885 | 0.19867 | 0.4524 | 0.011827 | 8.3185 | 5.5958 | 9.9762 | 7967.0226 | 6.8853 | 581.9446 | 0.0073742 | 0.5547 | 0.6933 | -0.19992 |  | 179.916 | 188.7656 | 266.4597 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0319 | 0.041 | 9285.7781 | 563.9519 | 0.0070702 | 0.5268 | 0.67749 |  |  | 180.2737 | 188.6542 | 267.2109 | 0.28339 | 0.29656 | 0.42005 | 0.059015 | 0.18918 | 0.44544 | 0.00049722 | 0.2948 | -0.2573 | 0.3976 | 9325.1731 | 0.4521 | 563.8683 | 0.0085903 | 0.6405 | 0.67756 | -0.054693 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | 0.30014 | 0.30393 | 0.39593 | 13.4479 | 0.19854 | 0.45236 | 0.011697 | 8.2172 | 5.5742 | 9.8802 | 7976.3318 | 6.8182 | 582.4243 | 0.0063842 | 0.4797 | 0.6933 | -0.3081 |  | 180.5856 | 189.4683 | 267.4524 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0317 | 0.0408 | 9285.8307 | 564.4779 | 0.0070696 | 0.526 | 0.67749 |  |  | 180.799 | 189.3364 | 267.2472 | 0.28366 | 0.29705 | 0.41929 | 0.069616 | 0.18919 | 0.44578 | 0.0003425 | 0.3047 | 0.0145 | 0.2742 | 9272.5216 | 0.3121 | 564.3793 | 0.0068624 | 0.511 | 0.67756 | -0.24582 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | 0.30009 | 0.30393 | 0.39598 | 13.4626 | 0.19851 | 0.45235 | 0.011665 | 8.2013 | 5.5774 | 9.8691 | 7978.4638 | 6.8077 | 582.9727 | 0.0073081 | 0.5484 | 0.6933 | -0.20901 |  | 181.2566 | 190.1723 | 268.447 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0316 | 0.0407 | 9285.8831 | 565.0031 | 0.0070676 | 0.5252 | 0.67749 |  |  | 181.3608 | 190.0774 | 267.2742 | 0.28395 | 0.29759 | 0.41846 | 0.049902 | 0.1892 | 0.44615 | 0.00048559 | 0.31 | 0.3132 | 0.3895 | 9215.8981 | 0.2482 | 564.9324 | 0.0074372 | 0.5531 | 0.67756 | -0.18369 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | 0.30011 | 0.30392 | 0.39597 | 13.0256 | 0.19852 | 0.45235 | 0.011677 | 8.2148 | 5.573 | 9.878 | 7978.3447 | 6.7818 | 582.9504 | -0.00029774 | -0.0223 | 0.6933 | -1.0322 |  | 181.9289 | 190.8778 | 269.4437 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0315 | 0.0405 | 9285.9353 | 565.5277 | 0.0070643 | 0.5246 | 0.67749 |  |  | 182.1383 | 190.8931 | 268.4519 | 0.28393 | 0.29758 | 0.41849 | 0.0080156 | 0.18919 | 0.44614 | 0.00047477 | 0.3063 | 0.3052 | 0.3815 | 9217.7751 | 0.2445 | 565.539 | 0.0081628 | 0.6066 | 0.67756 | -0.10473 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | 0.30009 | 0.30393 | 0.39598 | 13.0279 | 0.1985 | 0.45235 | 0.011661 | 8.2093 | 5.5849 | 9.8803 | 7978.7612 | 6.7763 | 583.4816 | 0.0070962 | 0.5312 | 0.6933 | -0.23381 |  | 182.6026 | 191.5847 | 270.4424 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0314 | 0.0404 | 9285.9871 | 566.0515 | 0.0070631 | 0.5238 | 0.67749 |  |  | 182.0793 | 191.2189 | 271.916 | 0.2822 | 0.29636 | 0.42144 | 0.19093 | 0.18838 | 0.44514 | 0.00081343 | -0.3415 | -0.4971 | 0.6542 | 9414.7125 | 0.3662 | 565.7806 | 0.0032556 | 0.2416 | 0.67756 | -0.64343 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | 0.30005 | 0.30391 | 0.39604 | 13.0449 | 0.19849 | 0.45233 | 0.011641 | 8.2123 | 5.5768 | 9.8784 | 7981.5131 | 6.7787 | 584.0306 | 0.0073438 | 0.549 | 0.6933 | -0.20814 |  | 183.2776 | 192.2931 | 271.4431 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0313 | 0.0402 | 9286.0386 | 566.5745 | 0.007062 | 0.523 | 0.67749 |  |  | 182.8201 | 191.9758 | 272.9962 | 0.28222 | 0.29635 | 0.42143 | 0.16501 | 0.1884 | 0.44514 | 0.00080535 | -0.3267 | -0.5009 | 0.6488 | 9414.2222 | 0.3589 | 566.3404 | 0.0075535 | 0.5598 | 0.67756 | -0.1738 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | 0.29998 | 0.30388 | 0.39614 | 13.5028 | 0.19845 | 0.45231 | 0.011589 | 8.2009 | 5.571 | 9.8659 | 7986.4623 | 6.8058 | 585.1356 | 0.014794 | 1.105 | 0.6933 | 0.59382 |  | 183.954 | 193.0029 | 272.4458 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0312 | 0.0401 | 9286.0899 | 567.0968 | 0.0070594 | 0.5223 | 0.67749 |  |  | 183.5043 | 192.7802 | 273.6329 | 0.28235 | 0.29662 | 0.42103 | 0.11539 | 0.1884 | 0.44532 | 0.00066439 | -0.3325 | -0.3539 | 0.5362 | 9385.9243 | 0.3282 | 566.9332 | 0.0080057 | 0.5928 | 0.67756 | -0.12509 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | 0.29998 | 0.3039 | 0.39613 | 13.4866 | 0.19844 | 0.45232 | 0.011587 | 8.2048 | 5.5889 | 9.8793 | 7985.5536 | 6.8044 | 585.6414 | 0.0067784 | 0.5058 | 0.6933 | -0.27045 |  | 184.6318 | 193.7141 | 273.4506 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.031 | 0.0399 | 9286.1409 | 567.6184 | 0.0070577 | 0.5216 | 0.67749 |  |  | 184.314 | 193.6264 | 274.798 | 0.28237 | 0.29664 | 0.42099 | 0.045273 | 0.18841 | 0.44533 | 0.00064907 | -0.3256 | -0.345 | 0.5248 | 9383.5714 | 0.3208 | 567.5543 | 0.0083969 | 0.6211 | 0.67756 | -0.083326 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | 0.29993 | 0.30391 | 0.39616 | 13.9998 | 0.1984 | 0.45232 | 0.011557 | 8.2022 | 5.6063 | 9.8872 | 7987.1962 | 6.8406 | 586.8127 | 0.015711 | 1.1713 | 0.6933 | 0.68945 |  | 185.311 | 194.4267 | 274.4573 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41953 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0309 | 0.0398 | 9286.1916 | 568.1393 | 0.0070545 | 0.5209 | 0.67749 |  |  | 184.9874 | 194.3388 | 275.7876 | 0.28237 | 0.29665 | 0.42098 | 0.04521 | 0.18841 | 0.44534 | 0.00064412 | -0.3274 | -0.3392 | 0.5215 | 9382.4359 | 0.3214 | 568.0752 | 0.0070503 | 0.5209 | 0.67756 | -0.23121 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | 0.29991 | 0.30391 | 0.39618 | 13.995 | 0.19839 | 0.45231 | 0.011544 | 8.2022 | 5.6128 | 9.891 | 7988.0258 | 6.8385 | 587.3314 | 0.006967 | 0.5187 | 0.6933 | -0.25184 |  | 185.9915 | 195.1408 | 275.4661 | 0.28327 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0308 | 0.0396 | 9286.2421 | 568.6594 | 0.0070542 | 0.5201 | 0.67749 |  |  | 185.768 | 195.1675 | 276.9449 | 0.28237 | 0.29666 | 0.42097 | 0.013682 | 0.1884 | 0.44535 | 0.00064218 | -0.3321 | -0.3339 | 0.5208 | 9381.5915 | 0.3243 | 568.6788 | 0.0081814 | 0.6036 | 0.67756 | -0.10915 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | 0.30009 | 0.30391 | 0.396 | 13.8398 | 0.19851 | 0.45234 | 0.011663 | 8.3163 | 5.6425 | 10.0023 | 7979.8245 | 6.8945 | 587.6605 | 0.0044236 | 0.3291 | 0.6933 | -0.52532 |  | 186.6733 | 195.8563 | 276.4769 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0307 | 0.0395 | 9286.2922 | 569.1788 | 0.0070518 | 0.5194 | 0.67749 |  |  | 185.7352 | 195.1253 | 276.8754 | 0.28239 | 0.29666 | 0.42095 | 0.37323 | 0.18841 | 0.44535 | 0.00063418 | -0.3253 | -0.3319 | 0.5144 | 9380.744 | 0.3292 | 568.6482 | -0.00041634 | -0.0306 | 0.67756 | -1.0452 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | 0.30008 | 0.30391 | 0.39601 | 13.4202 | 0.19851 | 0.45234 | 0.01166 | 8.3143 | 5.6405 | 9.9997 | 7980.1533 | 6.8596 | 587.6549 | -7.4363e-05 | -0.0056 | 0.6933 | -1.0081 |  | 187.3565 | 196.5732 | 277.4898 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0306 | 0.0393 | 9286.3422 | 569.6975 | 0.0070501 | 0.5187 | 0.67749 |  |  | 187.2249 | 196.4918 | 279.1007 | 0.28247 | 0.29645 | 0.42108 | 0.04141 | 0.18855 | 0.44523 | 0.00064768 | -0.2119 | -0.4285 | 0.5269 | 9391.337 | 0.2832 | 569.6387 | 0.013454 | 0.9905 | 0.67756 | 0.46187 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | 0.30006 | 0.30392 | 0.39602 | 13.3674 | 0.19849 | 0.45234 | 0.011646 | 8.3089 | 5.6496 | 10.0005 | 7980.7009 | 6.8502 | 588.1107 | 0.0061431 | 0.4558 | 0.6933 | -0.34257 |  | 188.0411 | 197.2916 | 278.5046 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0305 | 0.0392 | 9286.3918 | 570.2155 | 0.0070471 | 0.518 | 0.67749 |  |  | 187.9409 | 197.2483 | 280.2361 | 0.28244 | 0.29642 | 0.42114 | 0.021947 | 0.18854 | 0.44521 | 0.00067111 | -0.223 | -0.4453 | 0.5468 | 9395.1652 | 0.2937 | 570.1843 | 0.0074182 | 0.5456 | 0.67756 | -0.19476 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | 0.30023 | 0.30393 | 0.39584 | 13.2668 | 0.1986 | 0.45237 | 0.01176 | 8.4178 | 5.6841 | 10.1102 | 7972.3688 | 6.9076 | 588.5051 | 0.0053238 | 0.3944 | 0.6933 | -0.43113 |  | 188.7271 | 198.0114 | 279.5215 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0303 | 0.039 | 9286.4412 | 570.7327 | 0.0070469 | 0.5172 | 0.67749 |  |  | 188.5909 | 197.7297 | 281.207 | 0.28252 | 0.29621 | 0.42127 | 0.14226 | 0.18868 | 0.4451 | 0.0007314 | -0.1075 | -0.5414 | 0.5965 | 9405.6767 | 0.3561 | 570.5305 | 0.0047131 | 0.3462 | 0.67756 | -0.48905 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | 0.30021 | 0.30394 | 0.39585 | 13.2523 | 0.19859 | 0.45238 | 0.011752 | 8.418 | 5.6963 | 10.1173 | 7972.414 | 6.9044 | 589.0078 | 0.0067922 | 0.5027 | 0.6933 | -0.27492 |  | 189.4144 | 198.7326 | 280.5404 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0302 | 0.0389 | 9286.4904 | 571.2492 | 0.0070446 | 0.5165 | 0.67749 |  |  | 189.3541 | 198.5086 | 282.3196 | 0.28254 | 0.2962 | 0.42126 | 0.11271 | 0.1887 | 0.44509 | 0.00073082 | -0.0925 | -0.5454 | 0.597 | 9405.2495 | 0.363 | 571.089 | 0.0076118 | 0.5585 | 0.67756 | -0.17572 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | 0.3002 | 0.30396 | 0.39585 | 13.2994 | 0.19857 | 0.45239 | 0.01174 | 8.4159 | 5.7119 | 10.1246 | 7972.3675 | 6.9043 | 589.5876 | 0.0078435 | 0.5798 | 0.6933 | -0.16372 |  | 190.1031 | 199.4553 | 281.5614 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0301 | 0.0387 | 9286.5393 | 571.765 | 0.007043 | 0.5158 | 0.67749 |  |  | 190.145 | 199.3598 | 283.5342 | 0.28252 | 0.29621 | 0.42127 | 0.04788 | 0.18868 | 0.44509 | 0.00073403 | -0.1095 | -0.5455 | 0.6007 | 9406.229 | 0.3567 | 571.697 | 0.0082955 | 0.608 | 0.67756 | -0.10266 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | 0.3002 | 0.30398 | 0.39582 | 13.3003 | 0.19856 | 0.4524 | 0.011742 | 8.4213 | 5.7334 | 10.1413 | 7971.0114 | 6.9049 | 590.1081 | 0.0070497 | 0.5205 | 0.6933 | -0.24925 |  | 190.7932 | 200.1794 | 282.5843 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.03 | 0.0386 | 9286.5879 | 572.2801 | 0.0070401 | 0.5151 | 0.67749 |  |  | 190.6679 | 199.9846 | 284.605 | 0.28236 | 0.29616 | 0.42148 | 0.097313 | 0.18858 | 0.44504 | 0.00081029 | -0.1869 | -0.589 | 0.664 | 9419.6198 | 0.3701 | 572.1417 | 0.0060748 | 0.4447 | 0.67756 | -0.34367 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | 0.30019 | 0.30401 | 0.3958 | 13.3753 | 0.19855 | 0.45241 | 0.01174 | 8.4253 | 5.7559 | 10.1574 | 7969.9044 | 6.9103 | 590.7218 | 0.0083204 | 0.6137 | 0.6933 | -0.11482 |  | 191.4846 | 200.9049 | 283.6093 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0299 | 0.0384 | 9286.6363 | 572.7945 | 0.0070386 | 0.5144 | 0.67749 |  |  | 191.4054 | 200.7686 | 285.6553 | 0.28238 | 0.29619 | 0.42143 | 0.067843 | 0.18858 | 0.44506 | 0.00078872 | -0.1874 | -0.5714 | 0.6474 | 9416.0806 | 0.3588 | 572.698 | 0.0076062 | 0.5563 | 0.67756 | -0.17896 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | 0.30019 | 0.30403 | 0.39579 | 13.3564 | 0.19854 | 0.45242 | 0.011735 | 8.4262 | 5.7717 | 10.1672 | 7969.4351 | 6.907 | 591.2159 | 0.0067067 | 0.4941 | 0.6933 | -0.28733 |  | 192.1774 | 201.6319 | 284.6364 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0298 | 0.0383 | 9286.6844 | 573.3082 | 0.0070372 | 0.5137 | 0.67749 |  |  | 191.9631 | 201.4723 | 286.7759 | 0.28221 | 0.29619 | 0.4216 | 0.079154 | 0.18846 | 0.44504 | 0.00086128 | -0.2883 | -0.5942 | 0.708 | 9427.0726 | 0.3791 | 573.1956 | 0.0068112 | 0.4976 | 0.67756 | -0.2656 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | 0.29999 | 0.30405 | 0.39595 | 13.3435 | 0.19839 | 0.45241 | 0.011605 | 8.3094 | 5.7684 | 10.0693 | 7976.9116 | 6.8317 | 591.7169 | 0.006808 | 0.501 | 0.6933 | -0.27737 |  | 192.8716 | 202.3603 | 285.6654 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0297 | 0.0381 | 9286.7323 | 573.8211 | 0.0070357 | 0.5129 | 0.67749 |  |  | 192.7478 | 202.3007 | 287.9002 | 0.28223 | 0.29622 | 0.42155 | 0.029452 | 0.18846 | 0.44506 | 0.0008431 | -0.2861 | -0.5801 | 0.6942 | 9423.996 | 0.3713 | 573.7792 | 0.0080002 | 0.5836 | 0.67756 | -0.13867 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | 0.29997 | 0.30406 | 0.39597 | 13.35 | 0.19836 | 0.45241 | 0.011586 | 8.3011 | 5.7786 | 10.0685 | 7977.6838 | 6.8251 | 592.2418 | 0.0071408 | 0.5249 | 0.6933 | -0.2429 |  | 193.5671 | 203.0902 | 286.6965 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0296 | 0.038 | 9286.7799 | 574.3334 | 0.0070329 | 0.5123 | 0.67749 |  |  | 193.4136 | 203.0773 | 288.4877 | 0.28236 | 0.29647 | 0.42116 | 0.0063519 | 0.18846 | 0.44523 | 0.00068898 | -0.2845 | -0.4355 | 0.5682 | 9396.2008 | 0.3117 | 574.3244 | 0.007479 | 0.5452 | 0.67756 | -0.19535 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | 0.29976 | 0.30407 | 0.39617 | 13.2795 | 0.19821 | 0.45239 | 0.011448 | 8.1804 | 5.7622 | 9.9602 | 7986.7991 | 6.7438 | 592.6682 | 0.0058088 | 0.4264 | 0.6933 | -0.38497 |  | 194.264 | 203.8214 | 287.7296 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0294 | 0.0379 | 9286.8272 | 574.8449 | 0.0070322 | 0.5115 | 0.67749 |  |  | 194.2022 | 203.8842 | 289.6393 | 0.28238 | 0.29646 | 0.42116 | 0.030811 | 0.18848 | 0.44523 | 0.00068226 | -0.2703 | -0.4395 | 0.5636 | 9395.8315 | 0.3062 | 574.8888 | 0.0077527 | 0.5644 | 0.67756 | -0.16701 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | 0.29978 | 0.30406 | 0.39617 | 13.2999 | 0.19823 | 0.45238 | 0.011458 | 8.2057 | 5.7679 | 9.9844 | 7986.6495 | 6.7597 | 593.2094 | 0.0073784 | 0.5412 | 0.6933 | -0.21939 |  | 194.9623 | 204.5542 | 288.7648 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 0.0293 | 0.0377 | 9286.8743 | 575.3558 | 0.0070295 | 0.5109 | 0.67749 |  |  | 194.8201 | 204.5904 | 290.1331 | 0.28253 | 0.2967 | 0.42076 | 0.017697 | 0.1885 | 0.4454 | 0.00053258 | -0.2548 | -0.2991 | 0.4406 | 9368.2144 | 0.2589 | 575.381 | 0.0067679 | 0.4922 | 0.67756 | -0.27357 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | 0.29975 | 0.30408 | 0.39617 | 13.3268 | 0.1982 | 0.45239 | 0.011441 | 8.195 | 5.7856 | 9.986 | 7986.6185 | 6.7528 | 593.7578 | 0.0074869 | 0.5484 | 0.6933 | -0.20901 |  | 195.6619 | 205.2883 | 289.8019 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41955 | 0.18884 | 0.44581 | 0.0292 | 0.0376 | 9286.9212 | 575.8659 | 0.0070282 | 0.5101 | 0.67749 |  |  | 194.884 | 204.6561 | 290.2471 | 0.28253 | 0.29669 | 0.42078 | 0.30796 | 0.1885 | 0.44539 | 0.00053858 | -0.2562 | -0.3048 | 0.4457 | 9369.3646 | 0.2696 | 575.4267 | 0.00062944 | 0.0457 | 0.67756 | -0.93255 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | 0.29976 | 0.30411 | 0.39613 | 13.3253 | 0.1982 | 0.45241 | 0.011449 | 8.2044 | 5.8089 | 10.0073 | 7984.8271 | 6.7559 | 594.2697 | 0.0069957 | 0.5119 | 0.6933 | -0.26165 |  | 196.363 | 206.0239 | 290.8411 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41955 | 0.18884 | 0.44581 | 0.0291 | 0.0374 | 9286.9678 | 576.3754 | 0.0070255 | 0.5095 | 0.67749 |  |  | 195.6532 | 205.4926 | 291.3412 | 0.28254 | 0.29675 | 0.42072 | 0.25788 | 0.18849 | 0.44542 | 0.0005222 | -0.267 | -0.2783 | 0.4328 | 9364.9915 | 0.2709 | 576.0075 | 0.0080059 | 0.5808 | 0.67756 | -0.1428 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | 0.29975 | 0.30412 | 0.39614 | 13.3062 | 0.19818 | 0.45241 | 0.011439 | 8.2019 | 5.8208 | 10.0123 | 7984.9855 | 6.751 | 594.7584 | 0.006689 | 0.4887 | 0.6933 | -0.29511 |  | 197.0654 | 206.761 | 291.8824 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.44581 | 0.029 | 0.0373 | 9287.0143 | 576.8841 | 0.0070256 | 0.5087 | 0.67749 |  |  | 196.392 | 206.284 | 292.4358 | 0.28253 | 0.29676 | 0.4207 | 0.2307 | 0.18848 | 0.44544 | 0.00052117 | -0.2755 | -0.2701 | 0.4327 | 9363.9147 | 0.2754 | 576.555 | 0.0075562 | 0.5475 | 0.67756 | -0.19195 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | 0.29973 | 0.30411 | 0.39616 | 13.3262 | 0.19817 | 0.4524 | 0.011428 | 8.2075 | 5.8232 | 10.0184 | 7986.1618 | 6.7547 | 595.296 | 0.0073622 | 0.5376 | 0.6933 | -0.22458 |  | 197.7691 | 207.4994 | 292.9257 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.44581 | 0.0289 | 0.0371 | 9287.0604 | 577.3922 | 0.0070223 | 0.5081 | 0.67749 |  |  | 197.1399 | 207.0387 | 293.5183 | 0.28256 | 0.29675 | 0.4207 | 0.22202 | 0.1885 | 0.44543 | 0.00050879 | -0.2551 | -0.2765 | 0.4231 | 9363.6515 | 0.2598 | 577.0754 | 0.0071873 | 0.5204 | 0.67756 | -0.23195 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | 0.29987 | 0.3041 | 0.39603 | 13.1614 | 0.19828 | 0.45242 | 0.011524 | 8.3059 | 5.8439 | 10.111 | 7979.9513 | 6.801 | 595.5985 | 0.0041493 | 0.3025 | 0.6933 | -0.56368 |  | 198.4742 | 208.2394 | 293.971 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.44581 | 0.0288 | 0.037 | 9287.1063 | 577.8995 | 0.0070217 | 0.5073 | 0.67749 |  |  | 197.9291 | 207.8879 | 294.6358 | 0.28257 | 0.29679 | 0.42064 | 0.1688 | 0.1885 | 0.44546 | 0.00049117 | -0.2605 | -0.2523 | 0.4091 | 9359.3927 | 0.2596 | 577.6587 | 0.0080687 | 0.5833 | 0.67756 | -0.13911 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | 0.29986 | 0.3041 | 0.39603 | 13.1938 | 0.19827 | 0.45242 | 0.011519 | 8.3136 | 5.853 | 10.1226 | 7980.2292 | 6.8065 | 596.1504 | 0.0075774 | 0.5519 | 0.6933 | -0.20396 |  | 199.1808 | 208.9807 | 295.0183 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0287 | 0.0369 | 9287.152 | 578.4062 | 0.0070185 | 0.5067 | 0.67749 |  |  | 198.681 | 208.6777 | 295.7001 | 0.2826 | 0.29681 | 0.42059 | 0.14499 | 0.1885 | 0.44548 | 0.00047347 | -0.2548 | -0.2382 | 0.3949 | 9356.2839 | 0.2532 | 578.1993 | 0.0074836 | 0.5406 | 0.67756 | -0.20213 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | 0.30001 | 0.30409 | 0.3959 | 13.0406 | 0.19838 | 0.45244 | 0.01162 | 8.4202 | 5.871 | 10.2205 | 7974.0688 | 6.8592 | 596.4657 | 0.0043363 | 0.3153 | 0.6933 | -0.54522 |  | 199.8886 | 209.7235 | 296.0677 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0286 | 0.0367 | 9287.1974 | 578.9121 | 0.0070187 | 0.5059 | 0.67749 |  |  | 199.2456 | 209.4233 | 295.7307 | 0.28286 | 0.29731 | 0.41983 | 0.14314 | 0.18851 | 0.44581 | 0.00033349 | -0.2499 | 0.0452 | 0.2786 | 9303.6225 | 0.3096 | 578.7078 | 0.00705 | 0.5085 | 0.67756 | -0.24951 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | 0.29995 | 0.30406 | 0.39598 | 13.4463 | 0.19835 | 0.45241 | 0.01158 | 8.4172 | 5.8659 | 10.2153 | 7978.2037 | 6.8871 | 597.4905 | 0.014102 | 1.0248 | 0.6933 | 0.47814 |  | 200.5979 | 210.4678 | 297.1191 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0284 | 0.0366 | 9287.2427 | 579.4174 | 0.0070155 | 0.5053 | 0.67749 |  |  | 199.9251 | 210.2847 | 295.9334 | 0.28312 | 0.29779 | 0.41908 | 0.086997 | 0.18852 | 0.44615 | 0.00047296 | -0.2426 | 0.325 | 0.3958 | 9252.1916 | 0.4506 | 579.2933 | 0.0081234 | 0.5855 | 0.67756 | -0.13587 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | 0.29992 | 0.30406 | 0.39602 | 13.43 | 0.19833 | 0.4524 | 0.01156 | 8.4113 | 5.8681 | 10.2119 | 7979.771 | 6.8808 | 597.9786 | 0.0067232 | 0.4881 | 0.6933 | -0.29598 |  | 201.3085 | 211.2134 | 298.1726 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0283 | 0.0364 | 9287.2876 | 579.922 | 0.0070144 | 0.5046 | 0.67749 |  |  | 200.6449 | 211.0493 | 296.9475 | 0.28314 | 0.29782 | 0.41904 | 0.077694 | 0.18852 | 0.44617 | 0.00048678 | -0.2414 | 0.3424 | 0.4079 | 9249.0344 | 0.4598 | 579.8111 | 0.0071927 | 0.5178 | 0.67756 | -0.23578 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | 0.29992 | 0.30408 | 0.396 | 13.0719 | 0.19832 | 0.45242 | 0.011558 | 8.4035 | 5.8786 | 10.2117 | 7978.9501 | 6.847 | 598.0317 | 0.00073294 | 0.0531 | 0.6933 | -0.92341 |  | 202.0205 | 211.9606 | 299.228 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0282 | 0.0363 | 9287.3324 | 580.4259 | 0.0070119 | 0.5039 | 0.67749 |  |  | 201.8486 | 211.7128 | 301.1189 | 0.28243 | 0.29623 | 0.42133 | 0.11691 | 0.1886 | 0.4451 | 0.00074614 | -0.1726 | -0.5567 | 0.6261 | 9409.7066 | 0.349 | 580.259 | 0.0062292 | 0.4479 | 0.67756 | -0.33895 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | 0.29989 | 0.30408 | 0.39603 | 13.0541 | 0.1983 | 0.45241 | 0.011538 | 8.3973 | 5.8822 | 10.2088 | 7980.3477 | 6.8403 | 598.5163 | 0.0066926 | 0.4846 | 0.6933 | -0.30103 |  | 202.7339 | 212.7091 | 300.2856 | 0.28326 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0281 | 0.0362 | 9287.3769 | 580.9291 | 0.0070115 | 0.5032 | 0.67749 |  |  | 202.7315 | 212.6407 | 302.3528 | 0.28246 | 0.29627 | 0.42127 | 0.032157 | 0.18861 | 0.44512 | 0.00071728 | -0.1648 | -0.5352 | 0.603 | 9404.9584 | 0.3355 | 580.8832 | 0.0086909 | 0.6242 | 0.67756 | -0.07875 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | 0.29988 | 0.30408 | 0.39604 | 13.0669 | 0.1983 | 0.45241 | 0.011533 | 8.404 | 5.8906 | 10.2193 | 7980.662 | 6.8437 | 599.039 | 0.0072273 | 0.5227 | 0.6933 | -0.24607 |  | 203.4486 | 213.4591 | 301.3451 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.028 | 0.036 | 9287.4212 | 581.4317 | 0.0070077 | 0.5026 | 0.67749 |  |  | 203.3505 | 213.1089 | 303.3737 | 0.2825 | 0.29605 | 0.42145 | 0.16406 | 0.18872 | 0.445 | 0.0008166 | -0.0757 | -0.6433 | 0.6871 | 9419.1524 | 0.4348 | 581.1972 | 0.0043761 | 0.314 | 0.67756 | -0.53657 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | 0.29986 | 0.30406 | 0.39608 | 13.068 | 0.19829 | 0.4524 | 0.011516 | 8.4071 | 5.886 | 10.2194 | 7982.7566 | 6.8449 | 599.5465 | 0.0070242 | 0.5075 | 0.6933 | -0.268 |  | 204.1648 | 214.2106 | 302.4067 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0279 | 0.0359 | 9287.4653 | 581.9335 | 0.0070081 | 0.5018 | 0.67749 |  |  | 204.9558 | 214.2843 | 304.4657 | 0.2832 | 0.29609 | 0.4207 | 0.034405 | 0.18922 | 0.44513 | 0.00077611 | 0.3471 | -0.5356 | 0.6546 | 9371.2968 | 0.6734 | 581.9826 | 0.010961 | 0.7854 | 0.67756 | 0.15916 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | 0.29984 | 0.30407 | 0.39608 | 13.0628 | 0.19827 | 0.4524 | 0.011507 | 8.405 | 5.9003 | 10.226 | 7982.6375 | 6.8411 | 600.0449 | 0.0069077 | 0.4984 | 0.6933 | -0.28112 |  | 204.8823 | 214.9635 | 303.4704 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0278 | 0.0357 | 9287.5092 | 582.4347 | 0.0070057 | 0.5012 | 0.67749 |  |  | 205.0771 | 214.4076 | 304.6107 | 0.28322 | 0.2961 | 0.42068 | 0.2586 | 0.18923 | 0.44513 | 0.00077162 | 0.3529 | -0.5282 | 0.6509 | 9369.5281 | 0.6764 | 582.0648 | 0.0011477 | 0.0822 | 0.67756 | -0.87868 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | 0.29984 | 0.30405 | 0.39611 | 12.6718 | 0.19827 | 0.45239 | 0.011503 | 8.4083 | 5.8882 | 10.2219 | 7984.0562 | 6.8137 | 600.0506 | 7.8096e-05 | 0.0057 | 0.6933 | -0.99178 |  | 205.6012 | 215.7178 | 304.5361 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41955 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0277 | 0.0356 | 9287.5528 | 582.9352 | 0.0070041 | 0.5005 | 0.67749 |  |  | 205.5968 | 215.1138 | 304.5384 | 0.28348 | 0.29661 | 0.41991 | 0.28 | 0.18923 | 0.44548 | 0.0005052 | 0.3568 | -0.2362 | 0.4268 | 9315.7837 | 0.5014 | 582.5345 | 0.0065701 | 0.4697 | 0.67756 | -0.30678 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | 0.29983 | 0.30403 | 0.39614 | 12.6723 | 0.19827 | 0.45237 | 0.011494 | 8.4205 | 5.8829 | 10.229 | 7985.8128 | 6.8205 | 600.5549 | 0.0070054 | 0.5043 | 0.6933 | -0.27261 |  | 206.3214 | 216.4736 | 305.6038 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0276 | 0.0355 | 9287.5962 | 583.435 | 0.0070025 | 0.4998 | 0.67749 |  |  | 206.5584 | 215.9633 | 306.7287 | 0.28325 | 0.29614 | 0.42061 | 0.23573 | 0.18923 | 0.44516 | 0.00074973 | 0.3592 | -0.5053 | 0.6344 | 9364.7005 | 0.6669 | 583.0977 | 0.0078857 | 0.5632 | 0.67756 | -0.16878 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | 0.2998 | 0.30405 | 0.39615 | 12.682 | 0.19825 | 0.45238 | 0.011479 | 8.4107 | 5.8991 | 10.2305 | 7985.8517 | 6.8129 | 601.0704 | 0.0071694 | 0.5155 | 0.6933 | -0.25646 |  | 207.043 | 217.2309 | 306.6736 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0275 | 0.0353 | 9287.6393 | 583.9342 | 0.0070002 | 0.4992 | 0.67749 |  |  | 207.4073 | 216.8623 | 307.9702 | 0.28325 | 0.29616 | 0.42059 | 0.16968 | 0.18923 | 0.44518 | 0.00073699 | 0.3557 | -0.4961 | 0.6246 | 9363.1327 | 0.6566 | 583.6914 | 0.0083215 | 0.5937 | 0.67756 | -0.12376 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | 0.29977 | 0.30405 | 0.39618 | 12.6735 | 0.19823 | 0.45238 | 0.01146 | 8.4054 | 5.9026 | 10.2283 | 7987.2321 | 6.8075 | 601.5617 | 0.0068425 | 0.4913 | 0.6933 | -0.29136 |  | 207.7661 | 217.9895 | 307.7454 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0274 | 0.0352 | 9287.6823 | 584.4326 | 0.007 | 0.4984 | 0.67749 |  |  | 207.9607 | 217.596 | 309.0724 | 0.28308 | 0.2962 | 0.42072 | 0.18051 | 0.18909 | 0.44517 | 0.00067823 | 0.2405 | -0.4996 | 0.5757 | 9371.1052 | 0.5539 | 584.1743 | 0.0067768 | 0.4829 | 0.67756 | -0.28729 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | 0.29971 | 0.30406 | 0.39622 | 13.0721 | 0.19818 | 0.45238 | 0.01142 | 8.385 | 5.9204 | 10.222 | 7989.1401 | 6.8221 | 602.5724 | 0.014084 | 1.0107 | 0.6933 | 0.4578 |  | 208.4904 | 218.7497 | 308.8193 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0273 | 0.0351 | 9287.725 | 584.9305 | 0.0069964 | 0.4979 | 0.67749 |  |  | 208.7546 | 218.4536 | 310.2101 | 0.28309 | 0.29624 | 0.42067 | 0.13536 | 0.18908 | 0.4452 | 0.00064877 | 0.2308 | -0.4775 | 0.5515 | 9367.5688 | 0.5298 | 584.7368 | 0.0079002 | 0.5625 | 0.67756 | -0.16981 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | 0.29969 | 0.30406 | 0.39625 | 13.0514 | 0.19816 | 0.45237 | 0.011404 | 8.3826 | 5.9227 | 10.2215 | 7990.4869 | 6.8178 | 603.0471 | 0.0066224 | 0.4747 | 0.6933 | -0.31531 |  | 209.2162 | 219.5112 | 309.8952 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0272 | 0.0349 | 9287.7676 | 585.4276 | 0.0069963 | 0.4971 | 0.67749 |  |  | 209.3049 | 219.119 | 311.3015 | 0.28295 | 0.29622 | 0.42083 | 0.17867 | 0.18899 | 0.44516 | 0.00065502 | 0.1525 | -0.5085 | 0.5577 | 9378.1742 | 0.485 | 585.1717 | 0.0061181 | 0.4349 | 0.67756 | -0.35814 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | 0.29964 | 0.30429 | 0.39608 | 13.0239 | 0.19804 | 0.4525 | 0.011373 | 8.2776 | 6.0438 | 10.2069 | 7981.3788 | 6.7429 | 603.5124 | 0.0064994 | 0.4653 | 0.6933 | -0.32887 |  | 209.9434 | 220.2743 | 310.9731 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0271 | 0.0348 | 9287.8099 | 585.9241 | 0.0069934 | 0.4965 | 0.67749 |  |  | 210.164 | 220.0255 | 312.5399 | 0.28296 | 0.29624 | 0.4208 | 0.11295 | 0.18899 | 0.44518 | 0.00063989 | 0.1532 | -0.496 | 0.5456 | 9375.7224 | 0.4758 | 585.7624 | 0.0083152 | 0.5907 | 0.67756 | -0.12819 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | 0.29962 | 0.30428 | 0.3961 | 13.0209 | 0.19803 | 0.45249 | 0.011364 | 8.2843 | 6.0446 | 10.2129 | 7982.5774 | 6.7455 | 604.0082 | 0.0069342 | 0.4958 | 0.6933 | -0.28487 |  | 210.6719 | 221.0387 | 312.0531 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0269 | 0.0346 | 9287.852 | 586.4199 | 0.0069926 | 0.4958 | 0.67749 |  |  | 210.9583 | 220.875 | 313.6714 | 0.28297 | 0.29628 | 0.42075 | 0.074059 | 0.18898 | 0.4452 | 0.00061496 | 0.1491 | -0.4762 | 0.5252 | 9372.242 | 0.4582 | 586.3138 | 0.0077722 | 0.5514 | 0.67756 | -0.18619 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | 0.29955 | 0.3045 | 0.39594 | 13.3606 | 0.19789 | 0.45261 | 0.011325 | 8.1802 | 6.1726 | 10.2055 | 7974.138 | 6.701 | 604.9404 | 0.01305 | 0.9322 | 0.6933 | 0.34458 |  | 211.4018 | 221.8047 | 313.1351 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0268 | 0.0345 | 9287.8939 | 586.915 | 0.0069912 | 0.4951 | 0.67749 |  |  | 211.7299 | 221.6751 | 314.7676 | 0.283 | 0.29629 | 0.42072 | 0.05843 | 0.189 | 0.44521 | 0.00060678 | 0.159 | -0.4673 | 0.5189 | 9369.875 | 0.46 | 586.8314 | 0.0073033 | 0.5176 | 0.67756 | -0.23608 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | 0.29953 | 0.30451 | 0.39595 | 13.428 | 0.19787 | 0.45261 | 0.011314 | 8.1782 | 6.1856 | 10.2119 | 7974.4869 | 6.7034 | 605.5245 | 0.0081845 | 0.5841 | 0.6933 | -0.15751 |  | 212.1331 | 222.572 | 314.2192 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0267 | 0.0344 | 9287.9356 | 587.4095 | 0.0069891 | 0.4945 | 0.67749 |  |  | 212.5188 | 222.5072 | 315.9336 | 0.283 | 0.2963 | 0.42071 | 0.029114 | 0.18899 | 0.44522 | 0.00060077 | 0.1567 | -0.4636 | 0.5147 | 9369.2343 | 0.4552 | 587.3678 | 0.0075767 | 0.5364 | 0.67756 | -0.20833 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | 0.29951 | 0.30451 | 0.39597 | 13.3871 | 0.19786 | 0.45261 | 0.011298 | 8.1736 | 6.1901 | 10.2112 | 7975.5647 | 6.6962 | 605.9702 | 0.0062528 | 0.4457 | 0.6933 | -0.35714 |  | 212.8658 | 223.3408 | 315.3054 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0266 | 0.0342 | 9287.9771 | 587.9033 | 0.0069884 | 0.4938 | 0.67749 |  |  | 213.4138 | 223.4388 | 317.1675 | 0.28303 | 0.29633 | 0.42064 | 0.043879 | 0.18901 | 0.44525 | 0.00057998 | 0.1703 | -0.4423 | 0.4977 | 9364.38 | 0.4519 | 587.9661 | 0.0084611 | 0.5983 | 0.67756 | -0.11698 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | 0.29949 | 0.30454 | 0.39596 | 13.3655 | 0.19783 | 0.45262 | 0.011288 | 8.1634 | 6.2106 | 10.2156 | 7974.9641 | 6.6864 | 606.4398 | 0.0065947 | 0.4696 | 0.6933 | -0.32266 |  | 213.5998 | 224.1111 | 316.3935 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0265 | 0.0341 | 9288.0183 | 588.3965 | 0.006985 | 0.4932 | 0.67749 |  |  | 214.0933 | 224.1305 | 318.154 | 0.28305 | 0.29632 | 0.42063 | 0.0086564 | 0.18902 | 0.44524 | 0.00058754 | 0.1836 | -0.4456 | 0.5048 | 9364.0437 | 0.4653 | 588.4089 | 0.0062671 | 0.4428 | 0.67756 | -0.34648 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | 0.2995 | 0.30454 | 0.39596 | 13.3955 | 0.19784 | 0.45262 | 0.011292 | 8.1812 | 6.2176 | 10.2341 | 7975.0308 | 6.6981 | 606.9745 | 0.0075176 | 0.5347 | 0.6933 | -0.22877 |  | 214.3353 | 224.8828 | 317.4838 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0264 | 0.034 | 9288.0594 | 588.889 | 0.006985 | 0.4925 | 0.67749 |  |  | 214.8266 | 224.6858 | 319.2868 | 0.28311 | 0.29611 | 0.42078 | 0.087601 | 0.18915 | 0.44512 | 0.00074675 | 0.2932 | -0.5503 | 0.6424 | 9375.913 | 0.6318 | 588.7634 | 0.0050244 | 0.3545 | 0.67756 | -0.4768 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | 0.29952 | 0.30435 | 0.39613 | 13.2564 | 0.19792 | 0.45252 | 0.011298 | 8.2672 | 6.1279 | 10.2494 | 7983.4506 | 6.7423 | 607.293 | 0.0044834 | 0.3185 | 0.6933 | -0.54061 |  | 215.0721 | 225.656 | 318.576 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0263 | 0.0338 | 9288.1003 | 589.3808 | 0.0069831 | 0.4918 | 0.67749 |  |  | 215.6379 | 225.5405 | 320.4575 | 0.28312 | 0.29613 | 0.42075 | 0.051184 | 0.18915 | 0.44513 | 0.00073472 | 0.2941 | -0.5396 | 0.6329 | 9373.7904 | 0.6251 | 589.3075 | 0.0077201 | 0.5441 | 0.67756 | -0.19697 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | 0.2995 | 0.30436 | 0.39614 | 13.2533 | 0.19791 | 0.45252 | 0.011288 | 8.2672 | 6.1365 | 10.2546 | 7983.9615 | 6.7405 | 607.784 | 0.0069201 | 0.491 | 0.6933 | -0.2918 |  | 215.8103 | 226.4306 | 319.6704 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0262 | 0.0337 | 9288.1409 | 589.872 | 0.0069817 | 0.4912 | 0.67749 |  |  | 216.281 | 226.0018 | 321.5588 | 0.28315 | 0.29588 | 0.42098 | 0.18937 | 0.18926 | 0.44498 | 0.00091912 | 0.3919 | -0.6694 | 0.7925 | 9390.9473 | 0.7986 | 589.6003 | 0.0041596 | 0.2928 | 0.67756 | -0.56786 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | 0.29954 | 0.30416 | 0.39631 | 13.1138 | 0.19801 | 0.4524 | 0.011305 | 8.3676 | 6.0396 | 10.2788 | 7992.6152 | 6.7951 | 608.1003 | 0.004463 | 0.3163 | 0.6933 | -0.54378 |  | 216.5499 | 227.2067 | 320.7668 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41956 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0261 | 0.0336 | 9288.1814 | 590.3626 | 0.006979 | 0.4906 | 0.67749 |  |  | 217.0589 | 226.8932 | 322.2414 | 0.2833 | 0.29613 | 0.42057 | 0.13798 | 0.18927 | 0.44516 | 0.00077138 | 0.4012 | -0.5169 | 0.6662 | 9362.7236 | 0.7098 | 590.1646 | 0.0080238 | 0.5643 | 0.67756 | -0.16716 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | 0.29952 | 0.30416 | 0.39632 | 13.1077 | 0.198 | 0.4524 | 0.011295 | 8.3677 | 6.0477 | 10.2837 | 7993.1525 | 6.7931 | 608.5861 | 0.0068619 | 0.4858 | 0.6933 | -0.2993 |  | 217.2908 | 227.9842 | 321.8652 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.026 | 0.0335 | 9288.2216 | 590.8525 | 0.0069778 | 0.4899 | 0.67749 |  |  | 217.8658 | 227.743 | 323.4094 | 0.2833 | 0.29615 | 0.42055 | 0.1058 | 0.18927 | 0.44517 | 0.00076142 | 0.4017 | -0.5075 | 0.6586 | 9360.8974 | 0.7039 | 590.7006 | 0.0076309 | 0.536 | 0.67756 | -0.20892 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | 0.29948 | 0.30418 | 0.39634 | 13.142 | 0.19797 | 0.45241 | 0.011269 | 8.3492 | 6.0599 | 10.276 | 7994.1572 | 6.7826 | 609.123 | 0.0075936 | 0.5369 | 0.6933 | -0.22559 |  | 218.0332 | 228.7632 | 322.9657 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0259 | 0.0333 | 9288.2617 | 591.3417 | 0.0069773 | 0.4892 | 0.67749 |  |  | 218.5448 | 228.5175 | 323.9815 | 0.28344 | 0.29637 | 0.42019 | 0.1074 | 0.18929 | 0.44533 | 0.00064705 | 0.4142 | -0.3708 | 0.5604 | 9335.6071 | 0.6324 | 591.1876 | 0.0069399 | 0.487 | 0.67756 | -0.28124 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | 0.29948 | 0.30419 | 0.39633 | 13.19 | 0.19796 | 0.45241 | 0.011267 | 8.3545 | 6.0759 | 10.2898 | 7993.7022 | 6.7876 | 609.6767 | 0.0078379 | 0.5537 | 0.6933 | -0.20136 |  | 218.7769 | 229.5436 | 324.0682 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0258 | 0.0332 | 9288.3016 | 591.8303 | 0.0069747 | 0.4886 | 0.67749 |  |  | 219.4159 | 229.4445 | 325.2337 | 0.28345 | 0.2964 | 0.42015 | 0.043173 | 0.18928 | 0.44535 | 0.00062961 | 0.4105 | -0.3547 | 0.5463 | 9332.8992 | 0.6186 | 591.7684 | 0.0082857 | 0.5808 | 0.67756 | -0.1428 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | 0.2995 | 0.30418 | 0.39633 | 12.8086 | 0.19798 | 0.45241 | 0.011278 | 8.3698 | 6.0724 | 10.3004 | 7993.4644 | 6.7673 | 609.6803 | 5.1264e-05 | 0.0036 | 0.6933 | -0.99481 |  | 219.522 | 230.3255 | 325.1728 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0257 | 0.0331 | 9288.3412 | 592.3183 | 0.0069728 | 0.488 | 0.67749 |  |  | 220.1425 | 230.2088 | 326.2854 | 0.28346 | 0.29642 | 0.42013 | 0.050667 | 0.18928 | 0.44536 | 0.00062314 | 0.4113 | -0.3469 | 0.5413 | 9331.4117 | 0.6147 | 592.2456 | 0.0068147 | 0.4772 | 0.67756 | -0.29571 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | 0.29944 | 0.30419 | 0.39637 | 13.1784 | 0.19793 | 0.45241 | 0.01124 | 8.3487 | 6.0892 | 10.2933 | 7995.3772 | 6.7802 | 610.6446 | 0.013683 | 0.9643 | 0.6933 | 0.39088 |  | 220.2685 | 231.1088 | 326.2794 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0256 | 0.0329 | 9288.3807 | 592.8056 | 0.0069717 | 0.4873 | 0.67749 |  |  | 221.0503 | 231.1402 | 327.5854 | 0.28348 | 0.29642 | 0.4201 | 0.013587 | 0.1893 | 0.44537 | 0.00063207 | 0.4263 | -0.3439 | 0.55 | 9329.889 | 0.6275 | 592.8251 | 0.0082859 | 0.5795 | 0.67756 | -0.14472 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | 0.29942 | 0.30419 | 0.3964 | 13.1997 | 0.19791 | 0.45241 | 0.011225 | 8.3481 | 6.0928 | 10.2951 | 7996.6043 | 6.7802 | 611.1623 | 0.0073542 | 0.5177 | 0.6933 | -0.25329 |  | 221.0164 | 231.8936 | 327.3881 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0255 | 0.0328 | 9288.42 | 593.2922 | 0.0069713 | 0.4866 | 0.67749 |  |  | 221.8382 | 231.972 | 328.7304 | 0.28348 | 0.29643 | 0.42008 | 0.033809 | 0.1893 | 0.44538 | 0.00062347 | 0.4251 | -0.3353 | 0.5433 | 9328.401 | 0.6212 | 593.3408 | 0.0073823 | 0.5157 | 0.67756 | -0.23888 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | 0.2994 | 0.3042 | 0.39639 | 13.1496 | 0.1979 | 0.45241 | 0.011217 | 8.3435 | 6.1068 | 10.2998 | 7996.4142 | 6.7718 | 611.588 | 0.0060521 | 0.4257 | 0.6933 | -0.38598 |  | 221.7657 | 232.6798 | 328.4989 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0254 | 0.0327 | 9288.4591 | 593.7783 | 0.006968 | 0.4861 | 0.67749 |  |  | 222.6073 | 232.7537 | 329.8264 | 0.28351 | 0.29643 | 0.42006 | 0.03176 | 0.18932 | 0.44538 | 0.00063656 | 0.4422 | -0.3347 | 0.5555 | 9327.1742 | 0.6376 | 593.8239 | 0.0069207 | 0.4831 | 0.67756 | -0.287 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | 0.29943 | 0.30421 | 0.39637 | 12.7415 | 0.19791 | 0.45242 | 0.011233 | 8.3568 | 6.1111 | 10.3132 | 7995.1945 | 6.7479 | 611.5541 | -0.0004814 | -0.0339 | 0.6933 | -1.0489 |  | 222.5164 | 233.4675 | 329.6117 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0253 | 0.0325 | 9288.498 | 594.2636 | 0.0069685 | 0.4853 | 0.67749 |  |  | 223.1576 | 233.4948 | 330.9093 | 0.28335 | 0.29648 | 0.42017 | 0.011693 | 0.18918 | 0.44538 | 0.00054015 | 0.3275 | -0.3301 | 0.472 | 9333.4665 | 0.5217 | 594.2804 | 0.0065506 | 0.4565 | 0.67756 | -0.32626 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | 0.29939 | 0.30422 | 0.39639 | 12.7908 | 0.19789 | 0.45242 | 0.01121 | 8.3445 | 6.1198 | 10.3086 | 7996.4032 | 6.7425 | 612.1057 | 0.0078615 | 0.5516 | 0.6933 | -0.20439 |  | 223.2684 | 234.2567 | 330.7265 | 0.28325 | 0.29719 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0252 | 0.0324 | 9288.5366 | 594.7484 | 0.0069646 | 0.4848 | 0.67749 |  |  | 223.9773 | 234.3431 | 332.0789 | 0.28337 | 0.29649 | 0.42014 | 0.036883 | 0.1892 | 0.44539 | 0.00054105 | 0.3377 | -0.3233 | 0.4735 | 9331.5749 | 0.5274 | 594.8014 | 0.0074803 | 0.521 | 0.67756 | -0.23106 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | 0.29934 | 0.3042 | 0.39646 | 13.1522 | 0.19786 | 0.4524 | 0.011177 | 8.3395 | 6.1217 | 10.3058 | 7999.4128 | 6.7655 | 613.0566 | 0.013569 | 0.9509 | 0.6933 | 0.37155 |  | 224.0219 | 235.0473 | 331.8435 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0251 | 0.0323 | 9288.5752 | 595.2325 | 0.0069649 | 0.4841 | 0.67749 |  |  | 223.959 | 234.325 | 332.0546 | 0.28337 | 0.29649 | 0.42014 | 0.3073 | 0.18919 | 0.44539 | 0.00054052 | 0.3369 | -0.3236 | 0.4731 | 9331.674 | 0.5312 | 594.7903 | -0.00015955 | -0.0111 | 0.67756 | -1.0164 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | 0.29932 | 0.30419 | 0.39649 | 13.1823 | 0.19784 | 0.45239 | 0.011162 | 8.3416 | 6.1209 | 10.3072 | 8001.0724 | 6.768 | 613.5822 | 0.007507 | 0.5256 | 0.6933 | -0.24189 |  | 224.7767 | 235.8393 | 332.9624 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.025 | 0.0322 | 9288.6135 | 595.716 | 0.0069619 | 0.4835 | 0.67749 |  |  | 224.5759 | 235.1056 | 333.2284 | 0.28323 | 0.29651 | 0.42026 | 0.3111 | 0.18908 | 0.44538 | 0.00048024 | 0.2394 | -0.33 | 0.4209 | 9338.8122 | 0.4427 | 595.2682 | 0.0068785 | 0.4779 | 0.67756 | -0.29467 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | 0.29933 | 0.30421 | 0.39646 | 12.7563 | 0.19784 | 0.45241 | 0.01117 | 8.3389 | 6.1341 | 10.3129 | 7999.3803 | 6.7324 | 613.5225 | -0.00085295 | -0.0597 | 0.6933 | -1.0861 |  | 225.5329 | 236.6329 | 334.0835 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0249 | 0.032 | 9288.6516 | 596.1988 | 0.0069623 | 0.4828 | 0.67749 |  |  | 225.3677 | 235.9609 | 334.3629 | 0.28324 | 0.29655 | 0.42022 | 0.28398 | 0.18907 | 0.44541 | 0.00045389 | 0.2302 | -0.3093 | 0.3984 | 9335.676 | 0.42 | 595.7901 | 0.0075214 | 0.5219 | 0.67756 | -0.22973 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | 0.2993 | 0.30421 | 0.39649 | 12.7226 | 0.19782 | 0.4524 | 0.011147 | 8.3257 | 6.138 | 10.3048 | 8000.8777 | 6.7205 | 613.965 | 0.0063349 | 0.4425 | 0.6933 | -0.36175 |  | 226.2905 | 237.4278 | 335.2066 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0248 | 0.0319 | 9288.6896 | 596.681 | 0.00696 | 0.4822 | 0.67749 |  |  | 226.2255 | 236.8667 | 335.5756 | 0.28325 | 0.29658 | 0.42017 | 0.23632 | 0.18907 | 0.44543 | 0.00043772 | 0.2328 | -0.2918 | 0.3848 | 9332.3857 | 0.4098 | 596.3408 | 0.0079457 | 0.5507 | 0.67756 | -0.18723 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | 0.29927 | 0.30421 | 0.39652 | 12.7411 | 0.1978 | 0.45239 | 0.01113 | 8.3221 | 6.1397 | 10.3031 | 8002.4202 | 6.7186 | 614.474 | 0.0072963 | 0.509 | 0.6933 | -0.26583 |  | 227.0495 | 238.2243 | 336.3317 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0247 | 0.0318 | 9288.7274 | 597.1626 | 0.0069577 | 0.4816 | 0.67749 |  |  | 227.1115 | 237.7838 | 336.8191 | 0.28328 | 0.29659 | 0.42012 | 0.18491 | 0.18909 | 0.44544 | 0.0004338 | 0.246 | -0.2795 | 0.3819 | 9329.3448 | 0.4131 | 596.8965 | 0.0080239 | 0.5557 | 0.67756 | -0.17985 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | 0.29925 | 0.30421 | 0.39654 | 12.7516 | 0.19779 | 0.45239 | 0.011116 | 8.3201 | 6.1453 | 10.3049 | 8003.3968 | 6.7168 | 614.9718 | 0.0071441 | 0.4978 | 0.6933 | -0.28199 |  | 227.8099 | 239.0222 | 337.4589 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0246 | 0.0316 | 9288.765 | 597.6436 | 0.006956 | 0.481 | 0.67749 |  |  | 227.8778 | 238.6005 | 337.9536 | 0.28328 | 0.29661 | 0.42011 | 0.17643 | 0.18908 | 0.44545 | 0.00042288 | 0.2391 | -0.2733 | 0.3728 | 9328.6467 | 0.4024 | 597.3896 | 0.0071284 | 0.4931 | 0.67756 | -0.27224 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | 0.29925 | 0.30421 | 0.39654 | 12.7403 | 0.19778 | 0.45239 | 0.011115 | 8.3278 | 6.1565 | 10.318 | 8003.1544 | 6.7191 | 615.4411 | 0.0067427 | 0.4693 | 0.6933 | -0.3231 |  | 228.5717 | 239.8215 | 338.5882 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0245 | 0.0315 | 9288.8023 | 598.1239 | 0.0069558 | 0.4803 | 0.67749 |  |  | 228.6411 | 239.4175 | 339.0517 | 0.28328 | 0.29664 | 0.42008 | 0.16846 | 0.18907 | 0.44547 | 0.00040444 | 0.2338 | -0.2579 | 0.3571 | 9326.2389 | 0.3874 | 597.8813 | 0.007117 | 0.4917 | 0.67756 | -0.27431 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | 0.2992 | 0.30421 | 0.39659 | 13.0553 | 0.19775 | 0.45239 | 0.011086 | 8.3201 | 6.1643 | 10.3165 | 8005.3345 | 6.7367 | 616.3288 | 0.012766 | 0.8877 | 0.6933 | 0.28039 |  | 229.3348 | 240.6223 | 339.7196 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0244 | 0.0314 | 9288.8396 | 598.6036 | 0.0069542 | 0.4797 | 0.67749 |  |  | 229.5197 | 240.3431 | 340.3575 | 0.28328 | 0.29664 | 0.42008 | 0.11603 | 0.18907 | 0.44547 | 0.00040077 | 0.231 | -0.2567 | 0.3545 | 9326.1487 | 0.383 | 598.4365 | 0.0080438 | 0.5552 | 0.67756 | -0.18059 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | 0.2992 | 0.3042 | 0.3966 | 12.733 | 0.19776 | 0.45238 | 0.011085 | 8.3248 | 6.16 | 10.3178 | 8005.8737 | 6.7144 | 616.3975 | 0.00098954 | 0.0687 | 0.6933 | -0.90091 |  | 230.0994 | 241.4246 | 340.853 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41957 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0243 | 0.0313 | 9288.8766 | 599.0827 | 0.006952 | 0.4791 | 0.67749 |  |  | 230.3576 | 241.2155 | 341.5103 | 0.28331 | 0.29667 | 0.42002 | 0.086611 | 0.18908 | 0.44549 | 0.00039116 | 0.2431 | -0.2374 | 0.3465 | 9322.0027 | 0.3822 | 598.9579 | 0.0075626 | 0.5214 | 0.67756 | -0.23047 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | 0.29932 | 0.30443 | 0.39624 | 12.7024 | 0.19775 | 0.45254 | 0.011175 | 8.3298 | 6.3132 | 10.4138 | 7988.3311 | 6.7076 | 616.84 | 0.0063787 | 0.4425 | 0.6933 | -0.36175 |  | 230.8653 | 242.2283 | 341.9884 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0242 | 0.0311 | 9288.9135 | 599.5611 | 0.0069513 | 0.4784 | 0.67749 |  |  | 231.1833 | 242.0754 | 342.6277 | 0.28335 | 0.2967 | 0.41995 | 0.063122 | 0.1891 | 0.44552 | 0.00038089 | 0.2569 | -0.2138 | 0.3379 | 9317.0436 | 0.3811 | 599.4702 | 0.0074384 | 0.5123 | 0.67756 | -0.2439 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | 0.29938 | 0.30462 | 0.396 | 13.065 | 0.19772 | 0.45265 | 0.01122 | 8.3216 | 6.4402 | 10.4846 | 7976.2808 | 6.7246 | 617.7872 | 0.013669 | 0.9472 | 0.6933 | 0.36621 |  | 231.6327 | 243.0335 | 343.1259 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0241 | 0.031 | 9288.9502 | 600.0389 | 0.0069498 | 0.4778 | 0.67749 |  |  | 232.0397 | 242.9741 | 343.8554 | 0.28337 | 0.29672 | 0.41991 | 0.024441 | 0.1891 | 0.44553 | 0.00037466 | 0.2605 | -0.2033 | 0.3328 | 9314.9663 | 0.3781 | 600.0037 | 0.0077555 | 0.5335 | 0.67756 | -0.21261 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | 0.29936 | 0.30461 | 0.39603 | 13.0465 | 0.19771 | 0.45265 | 0.011209 | 8.3246 | 6.4408 | 10.4874 | 7977.5405 | 6.7239 | 618.2441 | 0.0065986 | 0.4569 | 0.6933 | -0.34098 |  | 232.4014 | 243.8402 | 344.2655 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.4458 | 0.024 | 0.0309 | 9288.9867 | 600.5162 | 0.0069468 | 0.4773 | 0.67749 |  |  | 232.6256 | 243.7485 | 343.8505 | 0.28361 | 0.29717 | 0.41922 | 0.037607 | 0.18911 | 0.44584 | 0.00027864 | 0.268 | 0.0748 | 0.2479 | 9266.7286 | 0.2459 | 600.462 | 0.0066669 | 0.4583 | 0.67756 | -0.3236 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | 0.29917 | 0.30462 | 0.39621 | 12.9869 | 0.19757 | 0.45262 | 0.011084 | 8.2025 | 6.4264 | 10.3823 | 7985.8146 | 6.6454 | 618.6478 | 0.0058381 | 0.4037 | 0.6933 | -0.41772 |  | 233.1715 | 244.6483 | 345.4072 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.4458 | 0.0239 | 0.0308 | 9289.023 | 600.9927 | 0.0069483 | 0.4765 | 0.67749 |  |  | 233.2121 | 244.3052 | 343.918 | 0.28391 | 0.29741 | 0.41868 | 0.14024 | 0.18924 | 0.44603 | 0.00046587 | 0.3797 | 0.2439 | 0.4147 | 9231.3075 | 0.3192 | 600.7906 | 0.0047876 | 0.3286 | 0.67756 | -0.51502 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | 0.29916 | 0.30461 | 0.39623 | 12.9979 | 0.19756 | 0.45262 | 0.011074 | 8.2067 | 6.4289 | 10.3873 | 7986.8978 | 6.6477 | 619.1413 | 0.0071441 | 0.4935 | 0.6933 | -0.28819 |  | 233.943 | 245.4579 | 346.5509 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0238 | 0.0306 | 9289.0592 | 601.4687 | 0.0069447 | 0.476 | 0.67749 |  |  | 233.9834 | 245.1112 | 345.0463 | 0.28391 | 0.29741 | 0.41867 | 0.14125 | 0.18924 | 0.44604 | 0.00046877 | 0.3823 | 0.2455 | 0.4179 | 9230.9605 | 0.3214 | 601.2651 | 0.0069196 | 0.4745 | 0.67756 | -0.29969 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | 0.29898 | 0.30463 | 0.39639 | 13.3456 | 0.19742 | 0.4526 | 0.010955 | 8.0965 | 6.4319 | 10.3027 | 7994.1907 | 6.608 | 620.0661 | 0.013401 | 0.9248 | 0.6933 | 0.3339 |  | 234.716 | 246.2689 | 347.6967 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0237 | 0.0305 | 9289.0951 | 601.9441 | 0.0069433 | 0.4754 | 0.67749 |  |  | 235.4192 | 245.9539 | 349.6541 | 0.28329 | 0.29596 | 0.42075 | 0.12791 | 0.18933 | 0.44506 | 0.00088701 | 0.466 | -0.6265 | 0.792 | 9375.6041 | 0.8339 | 601.7596 | 0.0072195 | 0.4945 | 0.67756 | -0.27017 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | 0.29898 | 0.30463 | 0.39639 | 12.9833 | 0.19743 | 0.4526 | 0.010961 | 8.1034 | 6.4314 | 10.308 | 7993.9972 | 6.5826 | 620.0795 | 0.00019395 | 0.0134 | 0.6933 | -0.98067 |  | 235.4903 | 247.0814 | 348.8445 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0236 | 0.0304 | 9289.131 | 602.4188 | 0.0069427 | 0.4747 | 0.67749 |  |  | 236.1761 | 246.7861 | 350.7197 | 0.28329 | 0.29602 | 0.42069 | 0.11952 | 0.18931 | 0.44509 | 0.00084851 | 0.4515 | -0.5961 | 0.7587 | 9371.0952 | 0.8014 | 602.2464 | 0.0071157 | 0.4868 | 0.67756 | -0.28154 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | 0.29895 | 0.30462 | 0.39644 | 12.9513 | 0.19741 | 0.45259 | 0.010937 | 8.0942 | 6.4267 | 10.298 | 7996.3312 | 6.5738 | 620.5161 | 0.0063397 | 0.4366 | 0.6933 | -0.37026 |  | 236.266 | 247.8954 | 349.9945 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0235 | 0.0303 | 9289.1667 | 602.893 | 0.0069405 | 0.4742 | 0.67749 |  |  | 237.1194 | 247.7646 | 352.0532 | 0.28332 | 0.29604 | 0.42064 | 0.052764 | 0.18933 | 0.44511 | 0.00084318 | 0.4627 | -0.584 | 0.7551 | 9368.1851 | 0.8038 | 602.8169 | 0.0083448 | 0.5705 | 0.67756 | -0.15801 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | 0.29893 | 0.30461 | 0.39646 | 12.9303 | 0.1974 | 0.45258 | 0.010923 | 8.0928 | 6.4276 | 10.2977 | 7997.6895 | 6.5703 | 620.966 | 0.0065428 | 0.4499 | 0.6933 | -0.35108 |  | 237.0431 | 248.7108 | 351.1464 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0235 | 0.0302 | 9289.2022 | 603.3665 | 0.0069394 | 0.4735 | 0.67749 |  |  | 238.6814 | 248.9527 | 353.2929 | 0.28383 | 0.29605 | 0.42012 | 0.097262 | 0.1897 | 0.44519 | 0.0010534 | 0.7977 | -0.5121 | 0.9452 | 9335.2547 | 1.0864 | 603.5067 | 0.010103 | 0.6898 | 0.67756 | 0.018068 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | 0.2989 | 0.30462 | 0.39648 | 12.9566 | 0.19737 | 0.45258 | 0.010907 | 8.0825 | 6.4407 | 10.2979 | 7998.1611 | 6.5648 | 621.4761 | 0.0074254 | 0.5101 | 0.6933 | -0.26425 |  | 237.8215 | 249.5277 | 352.3005 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0234 | 0.03 | 9289.2374 | 603.8394 | 0.0069386 | 0.4729 | 0.67749 |  |  | 238.6005 | 248.8727 | 353.1968 | 0.28382 | 0.29604 | 0.42014 | 0.2625 | 0.18969 | 0.44519 | 0.0010518 | 0.793 | -0.5158 | 0.9435 | 9336.1843 | 1.0852 | 603.4604 | -0.00067963 | -0.0463 | 0.67756 | -1.0683 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | 0.29889 | 0.30461 | 0.3965 | 12.9553 | 0.19737 | 0.45258 | 0.010898 | 8.0866 | 6.4429 | 10.3026 | 7999.2062 | 6.5661 | 621.9502 | 0.0069102 | 0.4741 | 0.6933 | -0.31617 |  | 238.6014 | 250.3461 | 353.4566 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0233 | 0.0299 | 9289.2726 | 604.3117 | 0.0069367 | 0.4723 | 0.67749 |  |  | 239.3272 | 249.7726 | 353.3681 | 0.28408 | 0.29648 | 0.41944 | 0.22908 | 0.18972 | 0.44549 | 0.00093093 | 0.8139 | -0.2428 | 0.8363 | 9288.228 | 0.9635 | 603.9809 | 0.0076421 | 0.5205 | 0.67756 | -0.2318 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | 0.29889 | 0.30442 | 0.39669 | 12.7961 | 0.19744 | 0.45246 | 0.010888 | 8.1656 | 6.3401 | 10.3014 | 8009.0555 | 6.6029 | 622.2202 | 0.0039397 | 0.27 | 0.6933 | -0.61056 |  | 239.3827 | 251.1659 | 354.6148 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0232 | 0.0298 | 9289.3075 | 604.7834 | 0.0069354 | 0.4717 | 0.67749 |  |  | 240.1474 | 250.6211 | 355.6992 | 0.28371 | 0.29608 | 0.42022 | 0.21691 | 0.18959 | 0.44519 | 0.00096856 | 0.7056 | -0.5121 | 0.8714 | 9340.7177 | 0.9963 | 604.4702 | 0.0071896 | 0.4893 | 0.67756 | -0.27785 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | 0.29887 | 0.30441 | 0.39671 | 12.7855 | 0.19743 | 0.45246 | 0.010877 | 8.1672 | 6.3418 | 10.3039 | 8010.2225 | 6.6021 | 622.681 | 0.006729 | 0.4608 | 0.6933 | -0.33536 |  | 240.1654 | 251.9872 | 355.7751 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0231 | 0.0297 | 9289.3423 | 605.2546 | 0.0069326 | 0.4712 | 0.67749 |  |  | 240.944 | 251.4644 | 356.863 | 0.28371 | 0.29609 | 0.4202 | 0.20747 | 0.18959 | 0.4452 | 0.0009587 | 0.7022 | -0.5041 | 0.8637 | 9339.4873 | 0.9881 | 604.9548 | 0.007129 | 0.4846 | 0.67756 | -0.28478 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | 0.2989 | 0.30422 | 0.39688 | 12.6608 | 0.19753 | 0.45235 | 0.010889 | 8.2678 | 6.2429 | 10.3239 | 8018.8053 | 6.656 | 622.994 | 0.0045781 | 0.313 | 0.6933 | -0.54854 |  | 240.9495 | 252.8099 | 356.9374 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.023 | 0.0295 | 9289.377 | 605.725 | 0.0069337 | 0.4704 | 0.67749 |  |  | 241.8152 | 252.3516 | 358.1084 | 0.28373 | 0.29609 | 0.42018 | 0.18128 | 0.18961 | 0.4452 | 0.00097125 | 0.7188 | -0.5032 | 0.8764 | 9338.2756 | 1.0035 | 605.4631 | 0.0074871 | 0.5083 | 0.67756 | -0.24981 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | 0.29889 | 0.30422 | 0.39689 | 12.6543 | 0.19752 | 0.45235 | 0.010878 | 8.2654 | 6.2521 | 10.3276 | 8019.245 | 6.6526 | 623.4587 | 0.0068027 | 0.4647 | 0.6933 | -0.32973 |  | 241.7349 | 253.6341 | 358.1018 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.44579 | 0.0229 | 0.0294 | 9289.4115 | 606.1949 | 0.006931 | 0.4699 | 0.67749 |  |  | 242.5557 | 253.1335 | 359.0834 | 0.28377 | 0.29614 | 0.42009 | 0.19737 | 0.18961 | 0.44524 | 0.00095677 | 0.7274 | -0.4715 | 0.8644 | 9332.2829 | 0.9944 | 605.9097 | 0.0065837 | 0.4466 | 0.67756 | -0.34087 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | 0.29899 | 0.30439 | 0.39662 | 12.6079 | 0.19753 | 0.45246 | 0.010956 | 8.2876 | 6.3646 | 10.4136 | 8006.0571 | 6.6575 | 623.8714 | 0.0060484 | 0.4127 | 0.6933 | -0.40473 |  | 242.5218 | 254.4598 | 359.2683 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0228 | 0.0293 | 9289.4458 | 606.6642 | 0.0069298 | 0.4693 | 0.67749 |  |  | 243.4909 | 254.0981 | 360.451 | 0.28378 | 0.29614 | 0.42009 | 0.14214 | 0.18962 | 0.44524 | 0.00096388 | 0.7359 | -0.4728 | 0.8722 | 9331.9469 | 1.0028 | 606.4589 | 0.0081044 | 0.5492 | 0.67756 | -0.18944 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | 0.29895 | 0.30439 | 0.39665 | 12.6042 | 0.1975 | 0.45246 | 0.010929 | 8.2667 | 6.3716 | 10.4015 | 8007.5555 | 6.6434 | 624.3387 | 0.0068556 | 0.4673 | 0.6933 | -0.32598 |  | 243.3101 | 255.287 | 360.4368 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0227 | 0.0292 | 9289.4799 | 607.1329 | 0.006928 | 0.4687 | 0.67749 |  |  | 244.2421 | 254.884 | 361.5274 | 0.28379 | 0.29615 | 0.42006 | 0.15786 | 0.18963 | 0.44525 | 0.00096045 | 0.7394 | -0.4643 | 0.8702 | 9330.2366 | 1.0015 | 606.9048 | 0.0065887 | 0.4459 | 0.67756 | -0.3419 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | 0.29905 | 0.30459 | 0.39636 | 12.607 | 0.19749 | 0.45259 | 0.011002 | 8.2689 | 6.5043 | 10.4848 | 7993.0911 | 6.64 | 624.8136 | 0.0069757 | 0.4749 | 0.6933 | -0.31502 |  | 244.0997 | 256.1156 | 361.6074 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0226 | 0.0291 | 9289.514 | 607.601 | 0.0069269 | 0.4681 | 0.67749 |  |  | 245.1173 | 255.8 | 362.8055 | 0.28379 | 0.29616 | 0.42005 | 0.12323 | 0.18963 | 0.44525 | 0.00095765 | 0.7409 | -0.4598 | 0.8689 | 9329.3386 | 1.0001 | 607.4229 | 0.0076636 | 0.5181 | 0.67756 | -0.23534 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | 0.29902 | 0.30461 | 0.39637 | 12.6034 | 0.19746 | 0.45259 | 0.010985 | 8.2536 | 6.5184 | 10.4816 | 7993.5234 | 6.6291 | 625.2797 | 0.0068518 | 0.4661 | 0.6933 | -0.32771 |  | 244.8908 | 256.9457 | 362.7801 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0225 | 0.0289 | 9289.5478 | 608.0686 | 0.0069242 | 0.4676 | 0.67749 |  |  | 245.9329 | 256.6317 | 363.9926 | 0.2838 | 0.29615 | 0.42004 | 0.1222 | 0.18964 | 0.44525 | 0.00097028 | 0.7536 | -0.4636 | 0.8815 | 9329.1791 | 1.0145 | 607.8919 | 0.006942 | 0.469 | 0.67756 | -0.30781 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | 0.299 | 0.3046 | 0.3964 | 12.6074 | 0.19745 | 0.45259 | 0.010973 | 8.2551 | 6.5207 | 10.4843 | 7994.6761 | 6.6293 | 625.7549 | 0.0069944 | 0.4752 | 0.6933 | -0.31459 |  | 245.6832 | 257.7772 | 363.9549 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0224 | 0.0288 | 9289.5815 | 608.5355 | 0.0069246 | 0.4669 | 0.67749 |  |  | 246.7748 | 257.5232 | 365.2198 | 0.28381 | 0.29617 | 0.42003 | 0.098535 | 0.18963 | 0.44526 | 0.00096021 | 0.7501 | -0.4546 | 0.8736 | 9327.8165 | 1.0058 | 608.393 | 0.0074273 | 0.5011 | 0.67756 | -0.26043 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | 0.29898 | 0.30462 | 0.3964 | 12.6235 | 0.19743 | 0.45259 | 0.01096 | 8.2448 | 6.5364 | 10.4861 | 7994.7814 | 6.6229 | 626.2453 | 0.0072272 | 0.4904 | 0.6933 | -0.29266 |  | 246.4771 | 258.6103 | 365.1317 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0223 | 0.0287 | 9289.615 | 609.0018 | 0.0069229 | 0.4663 | 0.67749 |  |  | 247.6843 | 258.487 | 366.5523 | 0.28381 | 0.29618 | 0.42001 | 0.047678 | 0.18963 | 0.44527 | 0.00094931 | 0.7453 | -0.4462 | 0.865 | 9326.6351 | 0.996 | 608.9329 | 0.0080111 | 0.5399 | 0.67756 | -0.20317 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | 0.29895 | 0.3046 | 0.39645 | 12.5736 | 0.19741 | 0.45258 | 0.010938 | 8.2389 | 6.5297 | 10.4775 | 7997.0984 | 6.6148 | 626.6497 | 0.0059664 | 0.4044 | 0.6933 | -0.41671 |  | 247.2724 | 259.4448 | 366.3107 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0222 | 0.0286 | 9289.6484 | 609.4675 | 0.0069224 | 0.4657 | 0.67749 |  |  | 248.226 | 259.2057 | 366.4951 | 0.28404 | 0.2966 | 0.41937 | 0.092158 | 0.18964 | 0.44556 | 0.00083689 | 0.7552 | -0.1848 | 0.7634 | 9282.0951 | 0.8721 | 609.3343 | 0.0059621 | 0.4014 | 0.67756 | -0.40758 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | 0.29893 | 0.30461 | 0.39646 | 12.5909 | 0.1974 | 0.45258 | 0.010929 | 8.2365 | 6.5416 | 10.4832 | 7997.3141 | 6.6134 | 627.1403 | 0.0072463 | 0.4906 | 0.6933 | -0.29237 |  | 248.069 | 260.2807 | 367.4917 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0221 | 0.0285 | 9289.6816 | 609.9326 | 0.0069208 | 0.4651 | 0.67749 |  |  | 249.1199 | 260.1589 | 367.7839 | 0.28404 | 0.29663 | 0.41934 | 0.046796 | 0.18963 | 0.44557 | 0.00082541 | 0.7496 | -0.1699 | 0.7541 | 9279.9602 | 0.8588 | 609.865 | 0.0078922 | 0.5307 | 0.67756 | -0.21675 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | 0.29893 | 0.30463 | 0.39644 | 12.5817 | 0.19739 | 0.45259 | 0.010926 | 8.2349 | 6.5602 | 10.4936 | 7996.6063 | 6.6103 | 627.596 | 0.006737 | 0.4557 | 0.6933 | -0.34271 |  | 248.8671 | 261.1181 | 368.6747 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0221 | 0.0284 | 9289.7146 | 610.3972 | 0.0069177 | 0.4646 | 0.67749 |  |  | 249.8001 | 261.0018 | 367.8926 | 0.28429 | 0.29703 | 0.41868 | 0.044539 | 0.18966 | 0.44586 | 0.0008244 | 0.7736 | 0.091 | 0.7542 | 9235.3136 | 0.7706 | 610.3327 | 0.0069623 | 0.4677 | 0.67756 | -0.30973 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | 0.29891 | 0.30464 | 0.39645 | 12.5946 | 0.19737 | 0.4526 | 0.010914 | 8.227 | 6.5734 | 10.4958 | 7996.8833 | 6.6054 | 628.08 | 0.0071617 | 0.484 | 0.6933 | -0.30189 |  | 249.6666 | 261.9571 | 369.8599 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.022 | 0.0282 | 9289.7476 | 610.8612 | 0.0069172 | 0.464 | 0.67749 |  |  | 249.7895 | 261.4213 | 372.0005 | 0.28282 | 0.29599 | 0.42119 | 0.20454 | 0.18898 | 0.44501 | 0.00079973 | 0.1558 | -0.6915 | 0.7321 | 9403.3425 | 0.6059 | 610.565 | 0.0034612 | 0.2323 | 0.67756 | -0.65715 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | 0.29889 | 0.30465 | 0.39646 | 12.5794 | 0.19735 | 0.4526 | 0.010904 | 8.2239 | 6.5821 | 10.499 | 7997.3776 | 6.6012 | 628.5267 | 0.0066206 | 0.4467 | 0.6933 | -0.35569 |  | 250.4674 | 262.7974 | 371.0471 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0219 | 0.0281 | 9289.7803 | 611.3245 | 0.0069172 | 0.4633 | 0.67749 |  |  | 250.7285 | 262.4228 | 373.3486 | 0.28283 | 0.29602 | 0.42115 | 0.14254 | 0.18898 | 0.44503 | 0.00077819 | 0.1518 | -0.6735 | 0.7135 | 9400.3324 | 0.5894 | 611.1181 | 0.0082531 | 0.5531 | 0.67756 | -0.18369 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | 0.29887 | 0.30467 | 0.39647 | 12.5741 | 0.19733 | 0.45261 | 0.01089 | 8.2117 | 6.5979 | 10.4995 | 7997.4634 | 6.5923 | 628.9858 | 0.0068092 | 0.4591 | 0.6933 | -0.33781 |  | 251.2697 | 263.6393 | 372.2364 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0218 | 0.028 | 9289.8129 | 611.7873 | 0.0069147 | 0.4628 | 0.67749 |  |  | 251.4365 | 263.2256 | 373.927 | 0.28296 | 0.29623 | 0.42081 | 0.15692 | 0.18899 | 0.44517 | 0.00063894 | 0.1684 | -0.5399 | 0.5866 | 9376.5147 | 0.5116 | 611.5601 | 0.0066001 | 0.442 | 0.67756 | -0.34766 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | 0.29887 | 0.30469 | 0.39644 | 12.6046 | 0.19732 | 0.45262 | 0.010891 | 8.2126 | 6.6203 | 10.5144 | 7996.3591 | 6.5937 | 629.4906 | 0.0074963 | 0.5048 | 0.6933 | -0.27189 |  | 252.0734 | 264.4826 | 373.4278 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0217 | 0.0279 | 9289.8454 | 612.2495 | 0.0069138 | 0.4622 | 0.67749 |  |  | 252.242 | 264.0688 | 375.1152 | 0.28296 | 0.29623 | 0.4208 | 0.15646 | 0.18899 | 0.44517 | 0.00063673 | 0.1695 | -0.5384 | 0.5853 | 9376.0797 | 0.5113 | 612.0229 | 0.0069195 | 0.4628 | 0.67756 | -0.31696 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | 0.29885 | 0.3047 | 0.39645 | 12.5895 | 0.1973 | 0.45262 | 0.010882 | 8.2101 | 6.6304 | 10.5189 | 7996.6628 | 6.5899 | 629.9358 | 0.0066174 | 0.4452 | 0.6933 | -0.35786 |  | 252.8784 | 265.3274 | 374.6213 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0216 | 0.0278 | 9289.8777 | 612.7112 | 0.0069113 | 0.4617 | 0.67749 |  |  | 253.0975 | 264.9745 | 376.3476 | 0.28297 | 0.29625 | 0.42077 | 0.13301 | 0.18899 | 0.44519 | 0.0006225 | 0.1688 | -0.526 | 0.573 | 9373.9169 | 0.5019 | 612.5185 | 0.0074159 | 0.4956 | 0.67756 | -0.26855 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | 0.29884 | 0.30471 | 0.39645 | 12.5362 | 0.19729 | 0.45263 | 0.010877 | 8.2088 | 6.6436 | 10.5262 | 7996.4032 | 6.5839 | 630.3308 | 0.0058788 | 0.395 | 0.6933 | -0.43026 |  | 253.6849 | 266.1736 | 375.8168 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0215 | 0.0277 | 9289.9098 | 613.1722 | 0.0069114 | 0.461 | 0.67749 |  |  | 253.9542 | 265.8904 | 377.5784 | 0.28298 | 0.29628 | 0.42074 | 0.1064 | 0.18899 | 0.44521 | 0.00060266 | 0.164 | -0.5093 | 0.5556 | 9371.2762 | 0.4862 | 613.018 | 0.007485 | 0.4995 | 0.67756 | -0.26279 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | 0.29884 | 0.30472 | 0.39644 | 12.5435 | 0.19729 | 0.45263 | 0.010876 | 8.2128 | 6.6584 | 10.5389 | 7995.9716 | 6.5856 | 630.8039 | 0.0070475 | 0.4731 | 0.6933 | -0.31762 |  | 254.4928 | 267.0214 | 377.0144 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0214 | 0.0275 | 9289.9418 | 613.6327 | 0.006909 | 0.4605 | 0.67749 |  |  | 254.7754 | 266.7592 | 378.8577 | 0.28296 | 0.29627 | 0.42077 | 0.098194 | 0.18898 | 0.4452 | 0.00061015 | 0.1541 | -0.5198 | 0.5632 | 9373.5194 | 0.4851 | 613.4904 | 0.007084 | 0.4724 | 0.67756 | -0.30279 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | 0.29883 | 0.30473 | 0.39644 | 12.5564 | 0.19727 | 0.45264 | 0.01087 | 8.2115 | 6.6731 | 10.5472 | 7995.8032 | 6.5846 | 631.2835 | 0.0071521 | 0.4796 | 0.6933 | -0.30824 |  | 255.3021 | 267.8706 | 378.2141 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0213 | 0.0274 | 9289.9737 | 614.0926 | 0.0069081 | 0.4599 | 0.67749 |  |  | 255.6371 | 267.6265 | 380.0233 | 0.28301 | 0.29628 | 0.42071 | 0.091126 | 0.18901 | 0.44521 | 0.00060487 | 0.1825 | -0.5079 | 0.559 | 9369.733 | 0.5001 | 613.9605 | 0.007058 | 0.4701 | 0.67756 | -0.30618 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | 0.29879 | 0.30479 | 0.39642 | 12.9023 | 0.19722 | 0.45267 | 0.010849 | 8.1821 | 6.7186 | 10.5533 | 7994.5392 | 6.5921 | 632.1935 | 0.013585 | 0.91 | 0.6933 | 0.31255 |  | 256.1128 | 268.7213 | 379.4159 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0212 | 0.0273 | 9290.0054 | 614.5519 | 0.0069073 | 0.4593 | 0.67749 |  |  | 256.5361 | 268.5896 | 381.3114 | 0.28302 | 0.29631 | 0.42067 | 0.04901 | 0.189 | 0.44523 | 0.00058255 | 0.1768 | -0.489 | 0.5392 | 9366.7844 | 0.4822 | 614.4809 | 0.0078211 | 0.5204 | 0.67756 | -0.23195 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | 0.29879 | 0.30478 | 0.39643 | 12.8993 | 0.19723 | 0.45266 | 0.010849 | 8.1975 | 6.7204 | 10.5666 | 7995.1126 | 6.6 | 632.6514 | 0.0068444 | 0.4579 | 0.6933 | -0.33954 |  | 256.9249 | 269.5734 | 380.6198 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0211 | 0.0272 | 9290.0369 | 615.0106 | 0.0069065 | 0.4587 | 0.67749 |  |  | 257.3561 | 269.455 | 382.5204 | 0.28302 | 0.29632 | 0.42066 | 0.043921 | 0.189 | 0.44524 | 0.00057654 | 0.1747 | -0.4847 | 0.5344 | 9366.0929 | 0.4774 | 614.9469 | 0.0070129 | 0.466 | 0.67756 | -0.31224 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | 0.29878 | 0.30478 | 0.39644 | 12.5167 | 0.19722 | 0.45266 | 0.010844 | 8.1921 | 6.7175 | 10.5606 | 7995.5703 | 6.5667 | 632.6175 | -0.00050776 | -0.0339 | 0.6933 | -1.0489 |  | 257.7384 | 270.4271 | 381.8258 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0211 | 0.0271 | 9290.0683 | 615.4688 | 0.0069042 | 0.4582 | 0.67749 |  |  | 257.3871 | 269.4905 | 382.5573 | 0.28302 | 0.29633 | 0.42065 | 0.34634 | 0.189 | 0.44524 | 0.00057287 | 0.1741 | -0.4814 | 0.531 | 9365.5745 | 0.4808 | 614.966 | 0.00028751 | 0.0191 | 0.67756 | -0.97181 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | 0.29876 | 0.3048 | 0.39644 | 12.5034 | 0.1972 | 0.45267 | 0.010832 | 8.1821 | 6.7314 | 10.5619 | 7995.7421 | 6.5587 | 633.0608 | 0.0066404 | 0.4433 | 0.6933 | -0.3606 |  | 258.5533 | 271.2822 | 383.0338 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.021 | 0.027 | 9290.0996 | 615.9264 | 0.0069029 | 0.4576 | 0.67749 |  |  | 258.2815 | 270.4303 | 383.7697 | 0.28305 | 0.29637 | 0.42058 | 0.31403 | 0.18901 | 0.44527 | 0.00054735 | 0.184 | -0.4542 | 0.5081 | 9360.3539 | 0.4699 | 615.4705 | 0.0076076 | 0.5045 | 0.67756 | -0.25541 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | 0.29874 | 0.30479 | 0.39647 | 12.5018 | 0.19719 | 0.45266 | 0.010818 | 8.1793 | 6.7347 | 10.562 | 7996.8917 | 6.5559 | 633.5187 | 0.0068663 | 0.4579 | 0.6933 | -0.33954 |  | 259.3696 | 272.1387 | 384.2439 | 0.28323 | 0.29718 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0209 | 0.0268 | 9290.1307 | 616.3834 | 0.0069021 | 0.457 | 0.67749 |  |  | 259.7049 | 271.8567 | 386.1983 | 0.28298 | 0.29622 | 0.42081 | 0.10362 | 0.18901 | 0.44517 | 0.00064599 | 0.185 | -0.5512 | 0.6009 | 9376.3582 | 0.5308 | 616.233 | 0.011511 | 0.7625 | 0.67756 | 0.12537 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | 0.29872 | 0.30479 | 0.39649 | 12.7814 | 0.19717 | 0.45266 | 0.010801 | 8.1779 | 6.7479 | 10.5694 | 7997.9747 | 6.5753 | 634.3405 | 0.012337 | 0.8218 | 0.6933 | 0.18534 |  | 260.1873 | 272.9968 | 385.4561 | 0.28323 | 0.29717 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0208 | 0.0267 | 9290.1617 | 616.8398 | 0.0069014 | 0.4564 | 0.67749 |  |  | 260.6093 | 272.8063 | 387.4735 | 0.283 | 0.29624 | 0.42076 | 0.069781 | 0.18901 | 0.44519 | 0.00063014 | 0.1906 | -0.5352 | 0.587 | 9373.2279 | 0.5242 | 616.7386 | 0.0076401 | 0.5056 | 0.67756 | -0.25379 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | 0.2987 | 0.30481 | 0.39649 | 12.7686 | 0.19715 | 0.45266 | 0.010793 | 8.1718 | 6.7625 | 10.5742 | 7997.899 | 6.5697 | 634.7829 | 0.0066468 | 0.4424 | 0.6933 | -0.3619 |  | 261.0064 | 273.8563 | 386.6704 | 0.28323 | 0.29717 | 0.41959 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0207 | 0.0266 | 9290.1926 | 617.2957 | 0.0068992 | 0.4559 | 0.67749 |  |  | 261.1042 | 273.2486 | 388.5731 | 0.28291 | 0.29607 | 0.42102 | 0.2219 | 0.18902 | 0.44507 | 0.00074584 | 0.1921 | -0.6472 | 0.6952 | 9391.8108 | 0.6026 | 616.9735 | 0.0035534 | 0.2349 | 0.67756 | -0.65331 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | 0.29866 | 0.30477 | 0.39657 | 12.7646 | 0.19714 | 0.45264 | 0.010765 | 8.1687 | 6.744 | 10.5602 | 8001.5811 | 6.5668 | 635.2361 | 0.0068176 | 0.4532 | 0.6933 | -0.34632 |  | 261.827 | 274.7174 | 387.8868 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0206 | 0.0265 | 9290.2233 | 617.751 | 0.0068985 | 0.4553 | 0.67749 |  |  | 261.9348 | 274.1103 | 389.7553 | 0.28293 | 0.29608 | 0.42099 | 0.22099 | 0.18903 | 0.44508 | 0.00073862 | 0.2011 | -0.6388 | 0.6894 | 9389.7618 | 0.604 | 617.4302 | 0.0069154 | 0.4567 | 0.67756 | -0.32596 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | 0.29863 | 0.30476 | 0.39662 | 12.7461 | 0.19712 | 0.45262 | 0.01074 | 8.1585 | 6.7373 | 10.5482 | 8004.1152 | 6.5586 | 635.6697 | 0.0065294 | 0.4336 | 0.6933 | -0.37459 |  | 262.6489 | 275.5798 | 389.1053 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0205 | 0.0264 | 9290.2539 | 618.2058 | 0.0068963 | 0.4548 | 0.67749 |  |  | 262.79 | 275.0588 | 390.9413 | 0.28294 | 0.29615 | 0.42091 | 0.18906 | 0.18901 | 0.44512 | 0.00069201 | 0.1841 | -0.5994 | 0.6468 | 9384.0493 | 0.5631 | 617.9312 | 0.0075952 | 0.501 | 0.67756 | -0.26058 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | 0.29858 | 0.30473 | 0.39669 | 12.699 | 0.1971 | 0.4526 | 0.010711 | 8.1501 | 6.7208 | 10.5312 | 8007.6086 | 6.5492 | 636.0659 | 0.0059718 | 0.3962 | 0.6933 | -0.42853 |  | 263.4723 | 276.4438 | 390.3258 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0204 | 0.0263 | 9290.2842 | 618.66 | 0.0068951 | 0.4542 | 0.67749 |  |  | 263.6489 | 275.9447 | 392.1309 | 0.28297 | 0.29617 | 0.42087 | 0.18054 | 0.18902 | 0.44513 | 0.00068099 | 0.199 | -0.5855 | 0.6373 | 9380.7491 | 0.5656 | 618.3978 | 0.0070797 | 0.4666 | 0.67756 | -0.31135 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | 0.29855 | 0.30471 | 0.39674 | 12.7121 | 0.19708 | 0.45258 | 0.010686 | 8.1403 | 6.7152 | 10.5203 | 8010.1154 | 6.5437 | 636.5395 | 0.0071474 | 0.4736 | 0.6933 | -0.31689 |  | 264.297 | 277.3093 | 391.5485 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0204 | 0.0262 | 9290.3145 | 619.1136 | 0.0068951 | 0.4536 | 0.67749 |  |  | 264.5334 | 276.8576 | 393.4135 | 0.28298 | 0.29617 | 0.42085 | 0.16289 | 0.18903 | 0.44514 | 0.00068132 | 0.2084 | -0.584 | 0.6384 | 9379.8196 | 0.572 | 618.877 | 0.0072813 | 0.4792 | 0.67756 | -0.29275 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | 0.29851 | 0.30467 | 0.39681 | 12.6726 | 0.19707 | 0.45256 | 0.010662 | 8.1408 | 6.6959 | 10.5085 | 8013.5778 | 6.5402 | 636.9444 | 0.0061156 | 0.4049 | 0.6933 | -0.41599 |  | 265.1232 | 278.1762 | 392.7732 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0203 | 0.0261 | 9290.3447 | 619.5667 | 0.0068924 | 0.4531 | 0.67749 |  |  | 265.3446 | 277.7344 | 394.5602 | 0.28299 | 0.29621 | 0.4208 | 0.15882 | 0.18902 | 0.44516 | 0.00065427 | 0.2012 | -0.5606 | 0.6139 | 9376.257 | 0.5503 | 619.3359 | 0.0069785 | 0.4589 | 0.67756 | -0.32271 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | 0.29849 | 0.30465 | 0.39686 | 12.6772 | 0.19706 | 0.45254 | 0.010645 | 8.1403 | 6.6907 | 10.505 | 8015.6094 | 6.5394 | 637.4058 | 0.0069785 | 0.4614 | 0.6933 | -0.33449 |  | 265.9508 | 279.0446 | 394 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0202 | 0.0259 | 9290.3747 | 620.0192 | 0.0068918 | 0.4525 | 0.67749 |  |  | 266.2656 | 278.6951 | 395.8156 | 0.28303 | 0.29624 | 0.42073 | 0.12525 | 0.18904 | 0.44519 | 0.00063381 | 0.2138 | -0.5372 | 0.5955 | 9371.5382 | 0.5448 | 619.8372 | 0.0076311 | 0.5013 | 0.67756 | -0.26014 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | 0.29846 | 0.30461 | 0.39693 | 12.6452 | 0.19705 | 0.45251 | 0.010622 | 8.1428 | 6.67 | 10.494 | 8019.1643 | 6.5378 | 637.8192 | 0.0062592 | 0.4134 | 0.6933 | -0.40373 |  | 266.7798 | 279.9145 | 395.229 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0201 | 0.0258 | 9290.4046 | 620.4711 | 0.0068919 | 0.4519 | 0.67749 |  |  | 267.1076 | 279.5832 | 396.9199 | 0.28307 | 0.29629 | 0.42064 | 0.11836 | 0.18905 | 0.44523 | 0.00060227 | 0.2248 | -0.5025 | 0.5667 | 9365.07 | 0.5311 | 620.2992 | 0.0070404 | 0.462 | 0.67756 | -0.31814 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | 0.29842 | 0.3046 | 0.39697 | 12.5931 | 0.19703 | 0.4525 | 0.010598 | 8.1306 | 6.6656 | 10.4819 | 8021.3514 | 6.5258 | 638.2058 | 0.0058602 | 0.3866 | 0.6933 | -0.44238 |  | 267.6101 | 280.7858 | 396.46 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.02 | 0.0257 | 9290.4343 | 620.9225 | 0.0068892 | 0.4514 | 0.67749 |  |  | 267.9795 | 280.514 | 398.1627 | 0.28308 | 0.29632 | 0.4206 | 0.0968 | 0.18904 | 0.44525 | 0.00058226 | 0.2215 | -0.4845 | 0.5486 | 9362.1928 | 0.516 | 620.7818 | 0.0073631 | 0.4826 | 0.67756 | -0.28774 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | 0.29838 | 0.30457 | 0.39705 | 12.5872 | 0.19701 | 0.45247 | 0.010565 | 8.1199 | 6.647 | 10.462 | 8025.2984 | 6.5184 | 638.652 | 0.0067698 | 0.4462 | 0.6933 | -0.35642 |  | 268.442 | 281.6587 | 397.6931 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0199 | 0.0256 | 9290.4639 | 621.3733 | 0.0068887 | 0.4508 | 0.67749 |  |  | 268.8762 | 281.4525 | 399.4848 | 0.28308 | 0.29632 | 0.42059 | 0.073209 | 0.18905 | 0.44525 | 0.00058039 | 0.2228 | -0.4829 | 0.5475 | 9361.7689 | 0.5158 | 621.267 | 0.0074092 | 0.4852 | 0.67756 | -0.2839 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | 0.29834 | 0.30456 | 0.3971 | 12.6016 | 0.19699 | 0.45246 | 0.010543 | 8.1113 | 6.6453 | 10.4544 | 8027.2839 | 6.5135 | 639.1238 | 0.0071665 | 0.4718 | 0.6933 | -0.31949 |  | 269.2752 | 282.533 | 398.9282 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0198 | 0.0255 | 9290.4935 | 621.8236 | 0.0068862 | 0.4503 | 0.67749 |  |  | 269.7356 | 282.3795 | 400.6457 | 0.28311 | 0.29638 | 0.42051 | 0.05433 | 0.18904 | 0.44529 | 0.00054411 | 0.2212 | -0.4474 | 0.514 | 9355.9482 | 0.4909 | 621.7446 | 0.0073023 | 0.4776 | 0.67756 | -0.29512 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | 0.2983 | 0.30457 | 0.39713 | 12.6039 | 0.19696 | 0.45246 | 0.010517 | 8.0879 | 6.6529 | 10.4412 | 8028.7438 | 6.4989 | 639.5794 | 0.0069279 | 0.4556 | 0.6933 | -0.34286 |  | 270.1098 | 283.4088 | 400.1655 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0197 | 0.0254 | 9290.5228 | 622.2733 | 0.0068863 | 0.4497 | 0.67749 |  |  | 270.6578 | 283.3548 | 402.0036 | 0.28311 | 0.29639 | 0.4205 | 0.019054 | 0.18904 | 0.44529 | 0.00053634 | 0.218 | -0.4417 | 0.5074 | 9355.1026 | 0.4841 | 622.2456 | 0.0076671 | 0.501 | 0.67756 | -0.26058 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | 0.29841 | 0.30476 | 0.39683 | 12.5758 | 0.19696 | 0.45259 | 0.010603 | 8.1032 | 6.7865 | 10.5384 | 8014.0053 | 6.5036 | 639.9949 | 0.0063243 | 0.4155 | 0.6933 | -0.4007 |  | 270.9458 | 284.2861 | 401.4049 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0197 | 0.0253 | 9290.552 | 622.7225 | 0.0068843 | 0.4492 | 0.67749 |  |  | 271.518 | 284.2363 | 403.2975 | 0.28311 | 0.29637 | 0.42052 | 0.017518 | 0.18905 | 0.44528 | 0.00054988 | 0.2257 | -0.4531 | 0.5208 | 9356.4536 | 0.4981 | 622.697 | 0.0069148 | 0.4514 | 0.67756 | -0.33378 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | 0.29838 | 0.30477 | 0.39685 | 12.589 | 0.19694 | 0.45259 | 0.010586 | 8.0884 | 6.7987 | 10.535 | 8014.6414 | 6.4951 | 640.4635 | 0.0071405 | 0.4686 | 0.6933 | -0.32411 |  | 271.7833 | 285.1648 | 402.6464 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0196 | 0.0252 | 9290.5811 | 623.1711 | 0.0068839 | 0.4486 | 0.67749 |  |  | 272.4329 | 285.1994 | 404.6401 | 0.28311 | 0.29638 | 0.4205 | 0.012133 | 0.18905 | 0.44529 | 0.00054388 | 0.225 | -0.4481 | 0.5159 | 9355.592 | 0.4942 | 623.1887 | 0.0075405 | 0.4917 | 0.67756 | -0.27431 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | 0.29847 | 0.30495 | 0.39658 | 12.5789 | 0.19693 | 0.45271 | 0.01066 | 8.0941 | 6.9251 | 10.6213 | 8001.2706 | 6.4966 | 640.9014 | 0.0066787 | 0.4379 | 0.6933 | -0.36839 |  | 272.6222 | 286.0451 | 403.8899 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0195 | 0.0251 | 9290.6101 | 623.6192 | 0.0068814 | 0.4481 | 0.67749 |  |  | 272.4057 | 285.1702 | 404.5937 | 0.28312 | 0.29638 | 0.4205 | 0.30586 | 0.18905 | 0.44529 | 0.00054319 | 0.2259 | -0.447 | 0.5152 | 9355.37 | 0.4989 | 623.1738 | -0.0002285 | -0.0149 | 0.67756 | -1.022 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | 0.29846 | 0.30495 | 0.39659 | 12.5872 | 0.19692 | 0.45271 | 0.010648 | 8.0895 | 6.9337 | 10.6235 | 8001.8981 | 6.4937 | 641.3625 | 0.007042 | 0.4611 | 0.6933 | -0.33492 |  | 273.4624 | 286.9268 | 405.1356 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0194 | 0.0249 | 9290.6389 | 624.0667 | 0.0068816 | 0.4475 | 0.67749 |  |  | 273.1004 | 286.0386 | 404.695 | 0.28335 | 0.29677 | 0.41988 | 0.30956 | 0.18907 | 0.44556 | 0.00032933 | 0.2471 | -0.1894 | 0.3127 | 9312.2476 | 0.3599 | 623.6159 | 0.0067946 | 0.4421 | 0.67756 | -0.34751 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | 0.29844 | 0.30496 | 0.39661 | 12.5711 | 0.1969 | 0.45271 | 0.010636 | 8.0834 | 6.9416 | 10.6241 | 8002.5644 | 6.488 | 641.7914 | 0.0065562 | 0.4289 | 0.6933 | -0.38137 |  | 274.3041 | 287.81 | 406.3833 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0193 | 0.0248 | 9290.6676 | 624.5137 | 0.0068791 | 0.447 | 0.67749 |  |  | 273.6756 | 286.8418 | 404.6595 | 0.28355 | 0.29719 | 0.41926 | 0.3364 | 0.18906 | 0.44585 | 0.00023626 | 0.2366 | 0.0816 | 0.2246 | 9269.278 | 0.2233 | 624.0236 | 0.0062731 | 0.4077 | 0.67756 | -0.39828 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | 0.29842 | 0.30497 | 0.39661 | 12.6009 | 0.19689 | 0.45272 | 0.010626 | 8.0757 | 6.9568 | 10.6283 | 8002.6456 | 6.4851 | 642.2794 | 0.0074687 | 0.488 | 0.6933 | -0.29612 |  | 275.1473 | 288.6947 | 407.6332 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0192 | 0.0247 | 9290.6962 | 624.9601 | 0.0068794 | 0.4464 | 0.67749 |  |  | 274.6181 | 287.8224 | 406.0544 | 0.28355 | 0.29719 | 0.41926 | 0.30215 | 0.18906 | 0.44584 | 0.00023888 | 0.2402 | 0.0786 | 0.2274 | 9269.5816 | 0.2254 | 624.5199 | 0.0076451 | 0.4963 | 0.67756 | -0.26752 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | 0.29842 | 0.30498 | 0.39661 | 12.2506 | 0.19688 | 0.45272 | 0.010624 | 8.0712 | 6.9585 | 10.6261 | 8002.6146 | 6.4549 | 642.272 | -0.00011384 | -0.0074 | 0.6933 | -1.0107 |  | 275.9918 | 289.5809 | 408.8851 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0191 | 0.0246 | 9290.7246 | 625.406 | 0.006877 | 0.4459 | 0.67749 |  |  | 276.1571 | 288.9496 | 411.0481 | 0.2829 | 0.29601 | 0.42109 | 0.218 | 0.18903 | 0.44503 | 0.00078456 | 0.2138 | -0.6978 | 0.7482 | 9396.6649 | 0.6512 | 625.0884 | 0.0087658 | 0.5685 | 0.67756 | -0.16096 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | 0.29841 | 0.30498 | 0.39661 | 12.2584 | 0.19687 | 0.45272 | 0.010619 | 8.0702 | 6.9715 | 10.6339 | 8002.5885 | 6.4541 | 642.7302 | 0.0070288 | 0.4582 | 0.6933 | -0.33911 |  | 276.8377 | 290.4686 | 410.1391 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0191 | 0.0245 | 9290.7529 | 625.8513 | 0.0068767 | 0.4453 | 0.67749 |  |  | 277.0233 | 289.8531 | 412.3106 | 0.28291 | 0.29601 | 0.42107 | 0.2119 | 0.18904 | 0.44503 | 0.00078072 | 0.2178 | -0.6939 | 0.7454 | 9395.6714 | 0.6516 | 625.5427 | 0.0070109 | 0.4543 | 0.67756 | -0.3295 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | 0.29837 | 0.305 | 0.39663 | 12.5973 | 0.19683 | 0.45273 | 0.010595 | 8.0532 | 6.9941 | 10.636 | 8003.4343 | 6.4695 | 643.6192 | 0.013649 | 0.889 | 0.6933 | 0.28227 |  | 277.6851 | 291.3577 | 411.3953 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.019 | 0.0244 | 9290.7811 | 626.2961 | 0.0068754 | 0.4448 | 0.67749 |  |  | 277.9466 | 290.8482 | 413.7099 | 0.2829 | 0.29603 | 0.42108 | 0.17487 | 0.18902 | 0.44504 | 0.00077074 | 0.2025 | -0.6893 | 0.7369 | 9395.6708 | 0.6355 | 626.0414 | 0.0077051 | 0.4987 | 0.67756 | -0.26397 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | 0.29835 | 0.30501 | 0.39664 | 12.5888 | 0.19682 | 0.45273 | 0.010588 | 8.0511 | 7.0048 | 10.6416 | 8003.6466 | 6.4668 | 644.0552 | 0.0067005 | 0.436 | 0.6933 | -0.37113 |  | 278.5338 | 292.2484 | 412.6535 | 0.28323 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0189 | 0.0243 | 9290.8091 | 626.7404 | 0.0068731 | 0.4443 | 0.67749 |  |  | 279.8407 | 292.2319 | 415.1301 | 0.28347 | 0.29602 | 0.42051 | 0.0056459 | 0.18944 | 0.44512 | 0.00090517 | 0.6065 | -0.6133 | 0.867 | 9359.9636 | 0.9472 | 626.7322 | 0.010682 | 0.6908 | 0.67756 | 0.019544 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | 0.29834 | 0.305 | 0.39666 | 12.2307 | 0.19682 | 0.45272 | 0.010581 | 8.05 | 6.9946 | 10.6342 | 8004.7842 | 6.4379 | 644.035 | -0.00031099 | -0.0202 | 0.6933 | -1.0291 |  | 279.384 | 293.1405 | 413.9139 | 0.28322 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0188 | 0.0242 | 9290.8371 | 627.1841 | 0.0068734 | 0.4437 | 0.67749 |  |  | 280.4203 | 292.9904 | 415.0654 | 0.28369 | 0.29641 | 0.4199 | 0.051204 | 0.18946 | 0.44539 | 0.00074346 | 0.6217 | -0.3563 | 0.7129 | 9317.659 | 0.818 | 627.1095 | 0.0058422 | 0.3773 | 0.67756 | -0.44315 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | 0.29834 | 0.30503 | 0.39664 | 12.2482 | 0.1968 | 0.45274 | 0.010578 | 8.0418 | 7.0207 | 10.6453 | 8003.5908 | 6.4339 | 644.5038 | 0.0072198 | 0.4688 | 0.6933 | -0.32382 |  | 280.2356 | 294.0341 | 415.1763 | 0.28322 | 0.29717 | 0.4196 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0187 | 0.0241 | 9290.8649 | 627.6273 | 0.0068711 | 0.4432 | 0.67749 |  |  | 280.4896 | 293.0772 | 415.1516 | 0.28369 | 0.29642 | 0.41989 | 0.32544 | 0.18945 | 0.4454 | 0.000734 | 0.6167 | -0.3474 | 0.7039 | 9316.5127 | 0.8114 | 627.1526 | 0.00066835 | 0.0431 | 0.67756 | -0.93639 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | 0.29834 | 0.30486 | 0.3968 | 12.4656 | 0.19687 | 0.45264 | 0.010566 | 8.1252 | 6.9378 | 10.6545 | 8011.8524 | 6.4969 | 645.2325 | 0.011238 | 0.7287 | 0.6933 | 0.051053 |  | 281.0886 | 294.9292 | 416.4408 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0186 | 0.024 | 9290.8927 | 628.0699 | 0.0068709 | 0.4426 | 0.67749 |  |  | 281.5522 | 293.9996 | 417.6999 | 0.28347 | 0.296 | 0.42054 | 0.31519 | 0.18945 | 0.44511 | 0.00092014 | 0.6142 | -0.6288 | 0.8836 | 9361.875 | 0.9657 | 627.6102 | 0.0070997 | 0.4576 | 0.67756 | -0.32463 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | 0.29834 | 0.30489 | 0.39678 | 12.4522 | 0.19686 | 0.45265 | 0.010566 | 8.1237 | 6.9587 | 10.667 | 8010.8576 | 6.4942 | 645.6599 | 0.0065969 | 0.4274 | 0.6933 | -0.38353 |  | 281.9431 | 295.8258 | 417.7075 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0186 | 0.0239 | 9290.9202 | 628.512 | 0.0068697 | 0.4421 | 0.67749 |  |  | 282.3951 | 294.888 | 418.9124 | 0.28347 | 0.29601 | 0.42051 | 0.31701 | 0.18945 | 0.44512 | 0.00091126 | 0.6146 | -0.6183 | 0.8761 | 9360.0746 | 0.9599 | 628.0496 | 0.0068247 | 0.4394 | 0.67756 | -0.35149 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | 0.29835 | 0.30488 | 0.39676 | 12.1292 | 0.19687 | 0.45265 | 0.010578 | 8.1393 | 6.959 | 10.6792 | 8010.2623 | 6.478 | 645.6826 | 0.00034986 | 0.0227 | 0.6933 | -0.96726 |  | 282.7989 | 296.7239 | 418.9762 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0185 | 0.0238 | 9290.9477 | 628.9536 | 0.0068675 | 0.4416 | 0.67749 |  |  | 283.3398 | 295.849 | 420.2545 | 0.2835 | 0.29601 | 0.42049 | 0.29485 | 0.18947 | 0.44512 | 0.00092103 | 0.6325 | -0.6159 | 0.8867 | 9358.5863 | 0.9749 | 628.5234 | 0.0073677 | 0.4738 | 0.67756 | -0.30072 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | 0.29836 | 0.30468 | 0.39696 | 11.9992 | 0.19695 | 0.45254 | 0.010564 | 8.227 | 6.8453 | 10.6732 | 8020.432 | 6.5189 | 645.9562 | 0.0042338 | 0.2736 | 0.6933 | -0.60537 |  | 283.6562 | 297.6234 | 420.247 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44579 | 0.0184 | 0.0237 | 9290.975 | 629.3946 | 0.0068674 | 0.441 | 0.67749 |  |  | 284.1603 | 296.7255 | 421.5263 | 0.28348 | 0.29601 | 0.42051 | 0.30169 | 0.18945 | 0.44512 | 0.00091425 | 0.6192 | -0.621 | 0.8813 | 9360.0882 | 0.9652 | 628.9544 | 0.0067081 | 0.431 | 0.67756 | -0.36389 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | 0.29833 | 0.30472 | 0.39695 | 12.3354 | 0.19692 | 0.45256 | 0.010548 | 8.21 | 6.881 | 10.683 | 8019.7647 | 6.5328 | 646.8388 | 0.013667 | 0.8826 | 0.6933 | 0.27303 |  | 284.5149 | 298.5245 | 421.52 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0183 | 0.0235 | 9291.0022 | 629.8351 | 0.0068663 | 0.4405 | 0.67749 |  |  | 285.1039 | 297.69 | 422.9306 | 0.28348 | 0.296 | 0.42052 | 0.27954 | 0.18946 | 0.44511 | 0.00092727 | 0.6291 | -0.6306 | 0.895 | 9360.9777 | 0.9795 | 629.4272 | 0.0073671 | 0.4728 | 0.67756 | -0.3022 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | 0.29829 | 0.30473 | 0.39698 | 12.3393 | 0.19689 | 0.45255 | 0.010527 | 8.1928 | 6.8878 | 10.6744 | 8021.0341 | 6.5222 | 647.2866 | 0.0069401 | 0.4478 | 0.6933 | -0.35411 |  | 285.375 | 299.427 | 422.795 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0182 | 0.0234 | 9291.0293 | 630.2751 | 0.0068641 | 0.44 | 0.67749 |  |  | 285.993 | 298.611 | 424.1856 | 0.2835 | 0.29601 | 0.42049 | 0.27252 | 0.18947 | 0.44512 | 0.00092555 | 0.639 | -0.6204 | 0.8944 | 9358.7077 | 0.9828 | 629.8773 | 0.0070206 | 0.4501 | 0.67756 | -0.3357 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | 0.29829 | 0.30472 | 0.39699 | 12.3368 | 0.19689 | 0.45255 | 0.010522 | 8.2018 | 6.89 | 10.6828 | 8021.7558 | 6.5263 | 647.7253 | 0.0068083 | 0.4387 | 0.6933 | -0.36723 |  | 286.2365 | 300.331 | 424.0722 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0182 | 0.0233 | 9291.0563 | 630.7145 | 0.0068646 | 0.4394 | 0.67749 |  |  | 286.5719 | 299.345 | 425.389 | 0.28337 | 0.296 | 0.42063 | 0.3283 | 0.18938 | 0.44509 | 0.00088389 | 0.5495 | -0.6465 | 0.855 | 9367.896 | 0.9147 | 630.2351 | 0.0055872 | 0.3578 | 0.67756 | -0.47193 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | 0.29826 | 0.30472 | 0.39702 | 12.3386 | 0.19687 | 0.45254 | 0.010505 | 8.192 | 6.8941 | 10.6781 | 8023.0199 | 6.5199 | 648.1692 | 0.0068961 | 0.4439 | 0.6933 | -0.35973 |  | 287.0994 | 301.2365 | 425.3514 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0181 | 0.0232 | 9291.0831 | 631.1534 | 0.0068624 | 0.4389 | 0.67749 |  |  | 287.5336 | 300.343 | 426.8098 | 0.28337 | 0.296 | 0.42063 | 0.29661 | 0.18938 | 0.44509 | 0.00088698 | 0.5539 | -0.6484 | 0.8592 | 9367.8498 | 0.9191 | 630.7203 | 0.0075835 | 0.4852 | 0.67756 | -0.2839 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | 0.29826 | 0.30475 | 0.39699 | 12.3128 | 0.19685 | 0.45256 | 0.010506 | 8.1859 | 6.921 | 10.6909 | 8021.4731 | 6.5135 | 648.5766 | 0.0063347 | 0.4074 | 0.6933 | -0.41238 |  | 287.9638 | 302.1435 | 426.6328 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.018 | 0.0231 | 9291.1099 | 631.5918 | 0.0068614 | 0.4384 | 0.67749 |  |  | 289.1367 | 302.1676 | 429.4473 | 0.28326 | 0.29602 | 0.42072 | 0.0079763 | 0.18929 | 0.44509 | 0.00083107 | 0.4642 | -0.6493 | 0.807 | 9372.8786 | 0.834 | 631.6034 | 0.013815 | 0.8831 | 0.67756 | 0.30336 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | 0.29823 | 0.30474 | 0.39702 | 12.2936 | 0.19684 | 0.45255 | 0.010489 | 8.1795 | 6.9204 | 10.6857 | 8023.054 | 6.5074 | 648.9919 | 0.0064646 | 0.4153 | 0.6933 | -0.40098 |  | 288.8296 | 303.052 | 427.9162 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0179 | 0.023 | 9291.1365 | 632.0297 | 0.0068593 | 0.4379 | 0.67749 |  |  | 289.9178 | 302.9719 | 430.6277 | 0.28326 | 0.29601 | 0.42073 | 0.026431 | 0.18929 | 0.44508 | 0.00084053 | 0.4682 | -0.6587 | 0.817 | 9374.0715 | 0.8433 | 631.9911 | 0.0060704 | 0.3877 | 0.67756 | -0.4278 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | 0.29821 | 0.30475 | 0.39704 | 12.3113 | 0.19682 | 0.45255 | 0.010475 | 8.1717 | 6.929 | 10.6855 | 8023.7979 | 6.5034 | 649.4552 | 0.0072183 | 0.4633 | 0.6933 | -0.33175 |  | 289.6968 | 303.962 | 429.2018 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0178 | 0.0229 | 9291.163 | 632.467 | 0.0068599 | 0.4373 | 0.67749 |  |  | 289.9655 | 303.0105 | 430.6527 | 0.28327 | 0.29602 | 0.42071 | 0.31303 | 0.1893 | 0.44509 | 0.00084099 | 0.4775 | -0.6532 | 0.8176 | 9372.6598 | 0.8513 | 632.0097 | 0.00029133 | 0.0186 | 0.67756 | -0.97255 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | 0.29818 | 0.30476 | 0.39706 | 12.6102 | 0.1968 | 0.45256 | 0.010458 | 8.1643 | 6.9476 | 10.692 | 8024.5005 | 6.521 | 650.2847 | 0.01294 | 0.8295 | 0.6933 | 0.19644 |  | 290.5654 | 304.8735 | 430.4895 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0177 | 0.0228 | 9291.1894 | 632.9038 | 0.0068583 | 0.4368 | 0.67749 |  |  | 290.7944 | 303.8618 | 431.9138 | 0.28327 | 0.296 | 0.42073 | 0.33184 | 0.18931 | 0.44508 | 0.00085333 | 0.482 | -0.6658 | 0.8305 | 9374.3274 | 0.8632 | 632.4189 | 0.0064229 | 0.4092 | 0.67756 | -0.39607 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | 0.29816 | 0.30477 | 0.39707 | 12.6018 | 0.19678 | 0.45256 | 0.010444 | 8.1542 | 6.9566 | 10.6902 | 8025.1885 | 6.5136 | 650.7126 | 0.0066809 | 0.4279 | 0.6933 | -0.38281 |  | 291.4354 | 305.7864 | 431.7792 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0177 | 0.0227 | 9291.2157 | 633.3401 | 0.0068563 | 0.4363 | 0.67749 |  |  | 291.7418 | 304.8734 | 433.2462 | 0.28328 | 0.29603 | 0.42068 | 0.29857 | 0.1893 | 0.4451 | 0.00083144 | 0.4797 | -0.6429 | 0.8103 | 9370.7113 | 0.8465 | 632.9038 | 0.0076177 | 0.4849 | 0.67756 | -0.28434 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | 0.29814 | 0.30476 | 0.3971 | 12.5733 | 0.19677 | 0.45255 | 0.010433 | 8.1538 | 6.958 | 10.691 | 8026.2476 | 6.5104 | 651.1139 | 0.0062718 | 0.4013 | 0.6933 | -0.42118 |  | 292.3069 | 306.7009 | 433.0711 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0176 | 0.0226 | 9291.2419 | 633.7759 | 0.0068554 | 0.4358 | 0.67749 |  |  | 292.6755 | 305.8581 | 434.6827 | 0.28327 | 0.29603 | 0.42071 | 0.2748 | 0.18929 | 0.44509 | 0.00083259 | 0.4718 | -0.651 | 0.8124 | 9372.3382 | 0.8436 | 633.3743 | 0.0073994 | 0.4705 | 0.67756 | -0.30559 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | 0.29814 | 0.30475 | 0.3971 | 12.2172 | 0.19677 | 0.45255 | 0.01043 | 8.1523 | 6.9536 | 10.6872 | 8026.717 | 6.4817 | 651.0865 | -0.0004293 | -0.0274 | 0.6933 | -1.0395 |  | 293.1798 | 307.6168 | 434.3651 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0175 | 0.0225 | 9291.2679 | 634.2111 | 0.0068555 | 0.4352 | 0.67749 |  |  | 293.5552 | 306.7279 | 435.9111 | 0.2833 | 0.29601 | 0.42068 | 0.28896 | 0.18932 | 0.44509 | 0.00085095 | 0.5014 | -0.6534 | 0.8313 | 9370.9725 | 0.8723 | 633.7887 | 0.0065252 | 0.4144 | 0.67756 | -0.38839 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | 0.29814 | 0.30478 | 0.39708 | 12.1878 | 0.19675 | 0.45256 | 0.01043 | 8.1472 | 6.9769 | 10.6985 | 8025.5144 | 6.4758 | 651.4852 | 0.0062478 | 0.3987 | 0.6933 | -0.42493 |  | 294.0541 | 308.5343 | 435.6612 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0174 | 0.0224 | 9291.2939 | 634.6458 | 0.006854 | 0.4347 | 0.67749 |  |  | 294.5093 | 307.7563 | 437.2866 | 0.2833 | 0.29605 | 0.42065 | 0.25216 | 0.18931 | 0.44511 | 0.00082802 | 0.4918 | -0.6341 | 0.81 | 9368.3476 | 0.8511 | 634.2773 | 0.0077 | 0.4886 | 0.67756 | -0.27888 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | 0.29811 | 0.30477 | 0.39713 | 12.1901 | 0.19674 | 0.45255 | 0.01041 | 8.1412 | 6.971 | 10.6903 | 8027.7312 | 6.4716 | 651.9251 | 0.0068982 | 0.4399 | 0.6933 | -0.3655 |  | 294.9298 | 309.4532 | 436.9594 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0173 | 0.0223 | 9291.3197 | 635.08 | 0.0068526 | 0.4342 | 0.67749 |  |  | 295.3937 | 308.7086 | 438.5141 | 0.28332 | 0.29609 | 0.42059 | 0.24062 | 0.18931 | 0.44514 | 0.00080181 | 0.4875 | -0.6067 | 0.7853 | 9364.152 | 0.8304 | 634.7283 | 0.0071155 | 0.451 | 0.67756 | -0.33437 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | 0.29809 | 0.30479 | 0.39713 | 12.1919 | 0.19671 | 0.45256 | 0.010398 | 8.1269 | 6.989 | 10.6912 | 8027.6158 | 6.4627 | 652.3636 | 0.0068835 | 0.4385 | 0.6933 | -0.36752 |  | 295.807 | 310.3736 | 438.2597 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0173 | 0.0222 | 9291.3454 | 635.5137 | 0.0068512 | 0.4337 | 0.67749 |  |  | 296.4183 | 309.8218 | 439.9415 | 0.28333 | 0.29615 | 0.42052 | 0.17779 | 0.1893 | 0.44518 | 0.00076682 | 0.4777 | -0.5726 | 0.7522 | 9359.2038 | 0.7998 | 635.2538 | 0.0082995 | 0.5255 | 0.67756 | -0.22442 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | 0.29806 | 0.30479 | 0.39715 | 12.4858 | 0.19669 | 0.45256 | 0.01038 | 8.1205 | 7.0046 | 10.6967 | 8028.5796 | 6.4806 | 653.1837 | 0.012886 | 0.8201 | 0.6933 | 0.18289 |  | 296.6856 | 311.2956 | 439.5622 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0172 | 0.0221 | 9291.371 | 635.9469 | 0.0068504 | 0.4332 | 0.67749 |  |  | 297.2447 | 310.6929 | 441.1802 | 0.28333 | 0.29615 | 0.42052 | 0.19361 | 0.18929 | 0.44518 | 0.00076401 | 0.4739 | -0.5731 | 0.7502 | 9359.425 | 0.7967 | 635.6639 | 0.0064812 | 0.4101 | 0.67756 | -0.39474 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | 0.29806 | 0.30479 | 0.39716 | 12.1528 | 0.19669 | 0.45255 | 0.01038 | 8.1244 | 6.9994 | 10.6964 | 8029.0018 | 6.4567 | 653.1833 | -7.26e-06 | -0.0004 | 0.6933 | -1.0006 |  | 297.5656 | 312.219 | 440.8667 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0171 | 0.022 | 9291.3965 | 636.3796 | 0.0068485 | 0.4327 | 0.67749 |  |  | 298.1735 | 311.6949 | 442.4898 | 0.28334 | 0.29619 | 0.42047 | 0.16786 | 0.18928 | 0.4452 | 0.00073855 | 0.4668 | -0.5482 | 0.7262 | 9355.8057 | 0.7748 | 636.1341 | 0.0074413 | 0.4702 | 0.67756 | -0.30604 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | 0.29802 | 0.30481 | 0.39717 | 12.4731 | 0.19666 | 0.45256 | 0.010359 | 8.106 | 7.0261 | 10.7 | 8029.3216 | 6.4697 | 654.0371 | 0.013447 | 0.8538 | 0.6933 | 0.23149 |  | 298.447 | 313.1439 | 442.1734 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.017 | 0.0219 | 9291.4219 | 636.8117 | 0.0068492 | 0.4321 | 0.67749 |  |  | 299.0605 | 312.6673 | 443.7792 | 0.28333 | 0.29622 | 0.42044 | 0.1522 | 0.18927 | 0.44523 | 0.00070995 | 0.4498 | -0.527 | 0.6989 | 9353.3298 | 0.7459 | 636.5892 | 0.0072087 | 0.4551 | 0.67756 | -0.32832 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | 0.29801 | 0.30483 | 0.39716 | 12.4329 | 0.19665 | 0.45257 | 0.010356 | 8.1022 | 7.0413 | 10.7073 | 8028.9258 | 6.4638 | 654.4188 | 0.0060161 | 0.3817 | 0.6933 | -0.44945 |  | 299.3299 | 314.0703 | 443.4821 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0169 | 0.0218 | 9291.4472 | 637.2433 | 0.0068474 | 0.4316 | 0.67749 |  |  | 300.0931 | 313.7474 | 445.2966 | 0.28334 | 0.29623 | 0.42043 | 0.10281 | 0.18927 | 0.44523 | 0.00070797 | 0.4515 | -0.5244 | 0.698 | 9352.7553 | 0.7454 | 637.093 | 0.0079901 | 0.5038 | 0.67756 | -0.25645 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | 0.298 | 0.30484 | 0.39716 | 12.4318 | 0.19663 | 0.45258 | 0.01035 | 8.097 | 7.0575 | 10.714 | 8028.6397 | 6.46 | 654.8509 | 0.0068175 | 0.4321 | 0.6933 | -0.37675 |  | 300.2141 | 314.9982 | 444.793 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0169 | 0.0217 | 9291.4723 | 637.6745 | 0.006845 | 0.4312 | 0.67749 |  |  | 300.9259 | 314.6448 | 446.4928 | 0.28334 | 0.29626 | 0.4204 | 0.11219 | 0.18926 | 0.44525 | 0.00068863 | 0.4438 | -0.5072 | 0.6797 | 9350.4153 | 0.7278 | 637.5104 | 0.0066238 | 0.4174 | 0.67756 | -0.38396 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | 0.29798 | 0.30482 | 0.3972 | 12.4157 | 0.19662 | 0.45256 | 0.010333 | 8.0977 | 7.0483 | 10.7087 | 8030.8573 | 6.4583 | 655.263 | 0.0065095 | 0.4121 | 0.6933 | -0.4056 |  | 301.0998 | 315.9276 | 446.106 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0168 | 0.0216 | 9291.4974 | 638.1051 | 0.0068453 | 0.4306 | 0.67749 |  |  | 301.8441 | 315.6306 | 447.7634 | 0.28336 | 0.2963 | 0.42034 | 0.094009 | 0.18926 | 0.44528 | 0.00066447 | 0.441 | -0.4796 | 0.6566 | 9346.1771 | 0.7086 | 637.9676 | 0.0072646 | 0.4572 | 0.67756 | -0.32522 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | 0.29796 | 0.30484 | 0.39721 | 12.387 | 0.1966 | 0.45257 | 0.010322 | 8.0847 | 7.0624 | 10.7083 | 8030.9904 | 6.448 | 655.6581 | 0.0062475 | 0.3951 | 0.6933 | -0.43012 |  | 301.987 | 316.8585 | 447.4211 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0167 | 0.0215 | 9291.5224 | 638.5352 | 0.006844 | 0.4301 | 0.67749 |  |  | 302.8144 | 316.6768 | 449.1183 | 0.28337 | 0.29634 | 0.42028 | 0.057344 | 0.18925 | 0.4453 | 0.00063816 | 0.4352 | -0.4515 | 0.6315 | 9342.0366 | 0.6862 | 638.4513 | 0.0076939 | 0.4837 | 0.67756 | -0.28611 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | 0.29792 | 0.30482 | 0.39726 | 12.3504 | 0.19659 | 0.45255 | 0.010298 | 8.0758 | 7.0522 | 10.695 | 8033.6054 | 6.4393 | 656.0424 | 0.0060822 | 0.3843 | 0.6933 | -0.4457 |  | 302.8755 | 317.7909 | 448.7383 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0166 | 0.0214 | 9291.5472 | 638.9648 | 0.0068428 | 0.4296 | 0.67749 |  |  | 303.722 | 317.6431 | 450.3932 | 0.28339 | 0.29638 | 0.42024 | 0.046509 | 0.18925 | 0.44533 | 0.00062171 | 0.4344 | -0.4312 | 0.6159 | 9338.8615 | 0.6734 | 638.8968 | 0.007092 | 0.4455 | 0.67756 | -0.34249 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | 0.29789 | 0.30477 | 0.39734 | 12.3168 | 0.19658 | 0.45252 | 0.01027 | 8.0736 | 7.0271 | 10.677 | 8037.6236 | 6.4344 | 656.4299 | 0.0061398 | 0.3875 | 0.6933 | -0.44108 |  | 303.7655 | 318.7248 | 450.0577 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0165 | 0.0213 | 9291.572 | 639.3939 | 0.0068421 | 0.4291 | 0.67749 |  |  | 304.5732 | 318.5521 | 451.602 | 0.2834 | 0.2964 | 0.4202 | 0.054185 | 0.18924 | 0.44534 | 0.00060621 | 0.4314 | -0.414 | 0.6013 | 9336.2986 | 0.6604 | 639.3146 | 0.0066596 | 0.4178 | 0.67756 | -0.38337 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | 0.29796 | 0.30495 | 0.39709 | 12.3232 | 0.19656 | 0.45264 | 0.010334 | 8.0657 | 7.1561 | 10.7563 | 8025.027 | 6.431 | 656.8693 | 0.0069709 | 0.4394 | 0.6933 | -0.36622 |  | 304.6569 | 319.6601 | 451.3791 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0165 | 0.0212 | 9291.5966 | 639.8224 | 0.0068419 | 0.4285 | 0.67749 |  |  | 305.4681 | 319.5338 | 452.8669 | 0.2834 | 0.29645 | 0.42015 | 0.039511 | 0.18923 | 0.44537 | 0.00057494 | 0.4174 | -0.3854 | 0.571 | 9332.5827 | 0.6302 | 639.7646 | 0.0071809 | 0.45 | 0.67756 | -0.33585 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | 0.29793 | 0.30494 | 0.39713 | 12.2998 | 0.19655 | 0.45262 | 0.010315 | 8.0597 | 7.1506 | 10.7483 | 8027.0548 | 6.425 | 657.2693 | 0.0063507 | 0.4 | 0.6933 | -0.42305 |  | 305.5498 | 320.597 | 452.7027 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0164 | 0.0211 | 9291.6211 | 640.2505 | 0.0068396 | 0.4281 | 0.67749 |  |  | 306.3783 | 320.2296 | 454.2714 | 0.28345 | 0.29627 | 0.42028 | 0.1146 | 0.18934 | 0.44527 | 0.00072393 | 0.5247 | -0.4883 | 0.7196 | 9342.6556 | 0.7927 | 640.0828 | 0.005081 | 0.3182 | 0.67756 | -0.53037 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | 0.298 | 0.30507 | 0.39693 | 12.2311 | 0.19654 | 0.45271 | 0.010375 | 8.0666 | 7.251 | 10.8204 | 8016.7993 | 6.4245 | 657.6093 | 0.0054046 | 0.34 | 0.6933 | -0.50959 |  | 306.444 | 321.5354 | 454.0284 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0163 | 0.021 | 9291.6456 | 640.6781 | 0.0068385 | 0.4276 | 0.67749 |  |  | 307.3167 | 321.2544 | 455.5732 | 0.28346 | 0.29632 | 0.42021 | 0.087393 | 0.18933 | 0.4453 | 0.00069192 | 0.514 | -0.455 | 0.6887 | 9338.0042 | 0.7631 | 640.5502 | 0.0074722 | 0.4674 | 0.67756 | -0.31017 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | 0.29797 | 0.30508 | 0.39695 | 12.2318 | 0.19652 | 0.45271 | 0.010356 | 8.0517 | 7.2581 | 10.8141 | 8017.8959 | 6.4155 | 658.0396 | 0.0068474 | 0.4303 | 0.6933 | -0.37935 |  | 307.3397 | 322.4753 | 455.3562 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0162 | 0.0209 | 9291.6699 | 641.1052 | 0.0068373 | 0.4271 | 0.67749 |  |  | 308.1005 | 321.8173 | 456.8162 | 0.28351 | 0.29613 | 0.42036 | 0.20405 | 0.18943 | 0.4452 | 0.00084244 | 0.6188 | -0.563 | 0.8391 | 9348.9979 | 0.9255 | 640.8063 | 0.0040989 | 0.2561 | 0.67756 | -0.62202 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | 0.29795 | 0.30505 | 0.397 | 12.2171 | 0.19652 | 0.45269 | 0.01034 | 8.0559 | 7.2457 | 10.8091 | 8020.3172 | 6.4158 | 658.4494 | 0.0065274 | 0.4098 | 0.6933 | -0.40892 |  | 308.2368 | 323.4167 | 456.6861 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0162 | 0.0208 | 9291.6941 | 641.5318 | 0.0068362 | 0.4266 | 0.67749 |  |  | 309.0393 | 322.8547 | 458.1765 | 0.2835 | 0.29618 | 0.42032 | 0.17377 | 0.18941 | 0.44522 | 0.00080811 | 0.5977 | -0.5371 | 0.8059 | 9346.0681 | 0.8903 | 641.2773 | 0.0075443 | 0.471 | 0.67756 | -0.30486 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | 0.29787 | 0.30519 | 0.39694 | 12.3004 | 0.1964 | 0.45277 | 0.010304 | 7.9464 | 7.3332 | 10.7872 | 8016.613 | 6.3625 | 658.9872 | 0.0085751 | 0.5378 | 0.6933 | -0.22429 |  | 309.1354 | 324.3595 | 458.0181 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0161 | 0.0207 | 9291.7182 | 641.9578 | 0.0068367 | 0.426 | 0.67749 |  |  | 309.9908 | 323.8444 | 459.5433 | 0.28352 | 0.29619 | 0.4203 | 0.15881 | 0.18941 | 0.44523 | 0.00080706 | 0.6041 | -0.5304 | 0.8059 | 9344.6143 | 0.8923 | 641.7252 | 0.0071849 | 0.4479 | 0.67756 | -0.33895 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | 0.29784 | 0.30518 | 0.39698 | 12.2782 | 0.19639 | 0.45275 | 0.010282 | 7.9386 | 7.325 | 10.776 | 8019.0141 | 6.3555 | 659.386 | 0.0063663 | 0.3988 | 0.6933 | -0.42478 |  | 310.0354 | 325.3039 | 459.3523 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.016 | 0.0206 | 9291.7422 | 642.3834 | 0.0068345 | 0.4256 | 0.67749 |  |  | 310.8902 | 324.8274 | 460.7128 | 0.28355 | 0.29626 | 0.42019 | 0.14648 | 0.18941 | 0.44528 | 0.00077108 | 0.6002 | -0.4824 | 0.7709 | 9337.3459 | 0.8613 | 642.1688 | 0.0071213 | 0.4436 | 0.67756 | -0.3453 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | 0.29777 | 0.30535 | 0.39687 | 12.3728 | 0.19627 | 0.45285 | 0.010263 | 7.8286 | 7.436 | 10.7716 | 8012.83 | 6.3056 | 659.9376 | 0.0088116 | 0.5516 | 0.6933 | -0.20439 |  | 310.9368 | 326.2498 | 460.6886 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0159 | 0.0205 | 9291.7662 | 642.8085 | 0.0068334 | 0.4251 | 0.67749 |  |  | 311.6085 | 325.7357 | 460.848 | 0.28375 | 0.29661 | 0.41964 | 0.15758 | 0.18942 | 0.44552 | 0.00065026 | 0.6131 | -0.2384 | 0.6509 | 9299.1415 | 0.7441 | 642.5776 | 0.0065687 | 0.4088 | 0.67756 | -0.39666 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | 0.29781 | 0.30518 | 0.39701 | 12.2708 | 0.19636 | 0.45275 | 0.010262 | 7.9285 | 7.3399 | 10.7789 | 8020.3087 | 6.3482 | 660.2308 | 0.0046894 | 0.2932 | 0.6933 | -0.5771 |  | 311.8396 | 327.1972 | 462.0269 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0159 | 0.0204 | 9291.79 | 643.2331 | 0.0068318 | 0.4246 | 0.67749 |  |  | 312.3457 | 326.6649 | 461.0069 | 0.28395 | 0.29696 | 0.41909 | 0.16268 | 0.18943 | 0.44577 | 0.00060882 | 0.6258 | 0.0063 | 0.6101 | 9261.2391 | 0.6444 | 642.9946 | 0.0067088 | 0.417 | 0.67756 | -0.38455 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | 0.29778 | 0.30519 | 0.39703 | 12.2589 | 0.19633 | 0.45275 | 0.010246 | 7.9105 | 7.352 | 10.7741 | 8020.9167 | 6.3369 | 660.6417 | 0.0065797 | 0.4109 | 0.6933 | -0.40733 |  | 312.7439 | 328.1461 | 463.3675 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0158 | 0.0203 | 9291.8137 | 643.6572 | 0.0068318 | 0.4241 | 0.67749 |  |  | 313.2701 | 327.6694 | 462.3007 | 0.28395 | 0.29701 | 0.41904 | 0.14527 | 0.18942 | 0.44579 | 0.00059877 | 0.6163 | 0.0338 | 0.6007 | 9257.6125 | 0.6233 | 643.4443 | 0.0072396 | 0.4497 | 0.67756 | -0.33629 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | 0.2978 | 0.305 | 0.3972 | 12.1402 | 0.19642 | 0.45264 | 0.010236 | 8.0095 | 7.2405 | 10.7719 | 8030.0352 | 6.379 | 660.9118 | 0.0043292 | 0.2701 | 0.6933 | -0.61042 |  | 313.6496 | 329.0964 | 464.7101 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0157 | 0.0202 | 9291.8374 | 644.0807 | 0.0068319 | 0.4235 | 0.67749 |  |  | 314.2198 | 329.1413 | 468.2928 | 0.28266 | 0.29608 | 0.42126 | 0.013643 | 0.18883 | 0.44504 | 0.00074241 | 0.0182 | -0.726 | 0.7462 | 9406.5649 | 0.5215 | 644.1007 | 0.010583 | 0.6564 | 0.67756 | -0.031227 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | 0.29779 | 0.30503 | 0.39717 | 12.1378 | 0.19641 | 0.45266 | 0.010237 | 8.0022 | 7.269 | 10.7858 | 8028.4729 | 6.3746 | 661.3341 | 0.0067756 | 0.4223 | 0.6933 | -0.39089 |  | 314.5567 | 330.0483 | 466.0549 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0156 | 0.0201 | 9291.8609 | 644.5038 | 0.0068297 | 0.4231 | 0.67749 |  |  | 314.9979 | 330.0513 | 469.011 | 0.28275 | 0.29626 | 0.42099 | 0.00090896 | 0.18883 | 0.44516 | 0.00062089 | 0.0154 | -0.6047 | 0.6247 | 9387.7422 | 0.4359 | 644.5052 | 0.0065255 | 0.4045 | 0.67756 | -0.403 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | 0.29778 | 0.30505 | 0.39716 | 12.124 | 0.19639 | 0.45267 | 0.010234 | 7.9962 | 7.2871 | 10.7936 | 8027.9518 | 6.3698 | 661.7409 | 0.0065332 | 0.4068 | 0.6933 | -0.41324 |  | 315.4653 | 331.0017 | 467.4017 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0155 | 0.02 | 9291.8843 | 644.9265 | 0.0068266 | 0.4227 | 0.67749 |  |  | 315.9472 | 331.0512 | 470.3856 | 0.28276 | 0.29627 | 0.42097 | 0.014955 | 0.18883 | 0.44517 | 0.00061122 | 0.0165 | -0.5958 | 0.6157 | 9386.189 | 0.4304 | 644.9484 | 0.0071563 | 0.4432 | 0.67756 | -0.34589 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | 0.29776 | 0.30507 | 0.39717 | 12.1241 | 0.19637 | 0.45268 | 0.010222 | 7.9837 | 7.3016 | 10.7942 | 8028.1278 | 6.3625 | 662.1656 | 0.0068275 | 0.4247 | 0.6933 | -0.38743 |  | 316.3753 | 331.9566 | 468.7507 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18883 | 0.44578 | 0.0155 | 0.0199 | 9291.9076 | 645.3486 | 0.0068278 | 0.4221 | 0.67749 |  |  | 316.8938 | 332.0236 | 471.838 | 0.28275 | 0.29625 | 0.421 | 0.020183 | 0.18883 | 0.44515 | 0.00062643 | 0.0211 | -0.6119 | 0.6318 | 9388.3257 | 0.4442 | 645.3781 | 0.0069486 | 0.4297 | 0.67756 | -0.36581 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | 0.29773 | 0.30504 | 0.39724 | 12.1071 | 0.19636 | 0.45265 | 0.010198 | 7.9796 | 7.2843 | 10.7797 | 8031.3463 | 6.3577 | 662.5672 | 0.0064645 | 0.4016 | 0.6933 | -0.42075 |  | 317.2867 | 332.913 | 470.1019 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0154 | 0.0198 | 9291.9308 | 645.7702 | 0.0068273 | 0.4216 | 0.67749 |  |  | 317.8326 | 333.0249 | 473.2106 | 0.28275 | 0.29627 | 0.42098 | 0.033612 | 0.18883 | 0.44517 | 0.00061518 | 0.0158 | -0.6014 | 0.6212 | 9386.885 | 0.4336 | 645.8195 | 0.0071423 | 0.4414 | 0.67756 | -0.34854 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | 0.2977 | 0.30501 | 0.39729 | 12.0941 | 0.19635 | 0.45263 | 0.010178 | 7.9796 | 7.2708 | 10.7708 | 8034.0141 | 6.3556 | 662.9736 | 0.0065479 | 0.4064 | 0.6933 | -0.41382 |  | 318.1996 | 333.8709 | 471.4551 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0153 | 0.0197 | 9291.954 | 646.1913 | 0.0068259 | 0.4211 | 0.67749 |  |  | 317.8648 | 333.0753 | 473.2536 | 0.28275 | 0.29628 | 0.42097 | 0.2383 | 0.18882 | 0.44517 | 0.00060837 | 0.0091 | -0.5947 | 0.6144 | 9386.2002 | 0.4281 | 645.8416 | 0.00035936 | 0.0221 | 0.67756 | -0.96738 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | 0.29778 | 0.30519 | 0.39703 | 12.0933 | 0.19634 | 0.45275 | 0.010246 | 7.9739 | 7.4023 | 10.8556 | 8021.2732 | 6.3552 | 663.3955 | 0.006804 | 0.4219 | 0.6933 | -0.39146 |  | 319.1139 | 334.8303 | 472.8105 | 0.28322 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0152 | 0.0196 | 9291.977 | 646.612 | 0.0068239 | 0.4207 | 0.67749 |  |  | 319.6914 | 334.9892 | 475.972 | 0.28275 | 0.29628 | 0.42097 | 0.047457 | 0.18882 | 0.44517 | 0.00060806 | 0.0093 | -0.5959 | 0.6155 | 9386.1659 | 0.4257 | 646.6815 | 0.013619 | 0.8399 | 0.67756 | 0.2396 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | 0.29774 | 0.30515 | 0.39711 | 12.0466 | 0.19632 | 0.45272 | 0.010217 | 7.9652 | 7.381 | 10.8349 | 8024.9766 | 6.3455 | 663.7565 | 0.0058277 | 0.361 | 0.6933 | -0.47931 |  | 320.0296 | 335.7912 | 474.168 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0152 | 0.0195 | 9291.9999 | 647.0321 | 0.0068246 | 0.4201 | 0.67749 |  |  | 320.6353 | 336.0146 | 477.4324 | 0.28273 | 0.29629 | 0.42099 | 0.066529 | 0.1888 | 0.44517 | 0.00060686 | -0.0107 | -0.595 | 0.615 | 9387.0027 | 0.4134 | 647.1297 | 0.0072752 | 0.4482 | 0.67756 | -0.33851 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | 0.29779 | 0.3053 | 0.39691 | 12.3409 | 0.1963 | 0.45282 | 0.010268 | 7.9628 | 7.4971 | 10.9125 | 8014.9863 | 6.3698 | 664.5653 | 0.01307 | 0.8088 | 0.6933 | 0.16659 |  | 320.9467 | 336.7536 | 475.5276 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0151 | 0.0194 | 9292.0228 | 647.4518 | 0.0068221 | 0.4197 | 0.67749 |  |  | 320.7031 | 336.0862 | 477.5278 | 0.28273 | 0.29629 | 0.42098 | 0.19819 | 0.1888 | 0.44517 | 0.00060546 | -0.0105 | -0.5937 | 0.6137 | 9386.7877 | 0.4147 | 647.1609 | 0.00050766 | 0.0312 | 0.67756 | -0.95395 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | 0.29778 | 0.3053 | 0.39692 | 12.0369 | 0.1963 | 0.45281 | 0.010264 | 7.9584 | 7.4971 | 10.9094 | 8015.2233 | 6.3434 | 664.5872 | 0.00035435 | 0.0219 | 0.6933 | -0.96841 |  | 321.8653 | 337.7175 | 476.8894 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.015 | 0.0193 | 9292.0455 | 647.871 | 0.0068217 | 0.4192 | 0.67749 |  |  | 321.5598 | 336.9995 | 478.8221 | 0.28272 | 0.29629 | 0.42099 | 0.2126 | 0.18879 | 0.44518 | 0.00060408 | -0.0186 | -0.5927 | 0.613 | 9386.9766 | 0.4097 | 647.5589 | 0.0064737 | 0.398 | 0.67756 | -0.4126 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | 0.29776 | 0.30531 | 0.39693 | 12.0399 | 0.19628 | 0.45282 | 0.010252 | 7.947 | 7.5084 | 10.9089 | 8015.7196 | 6.337 | 665.0121 | 0.0068818 | 0.4249 | 0.6933 | -0.38714 |  | 322.7854 | 338.6829 | 478.2532 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0149 | 0.0192 | 9292.0682 | 648.2897 | 0.0068204 | 0.4187 | 0.67749 |  |  | 322.4195 | 337.8925 | 480.1402 | 0.28271 | 0.29628 | 0.42101 | 0.23337 | 0.18879 | 0.44517 | 0.00061408 | -0.0185 | -0.6036 | 0.6237 | 9388.5475 | 0.4177 | 647.947 | 0.0063204 | 0.3881 | 0.67756 | -0.42721 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | 0.2977 | 0.30526 | 0.39703 | 12.347 | 0.19625 | 0.45278 | 0.01021 | 7.9379 | 7.4878 | 10.8883 | 8020.7367 | 6.354 | 665.8363 | 0.013361 | 0.8242 | 0.6933 | 0.1888 |  | 323.7068 | 339.6498 | 479.6192 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0149 | 0.0191 | 9292.0908 | 648.7079 | 0.0068201 | 0.4182 | 0.67749 |  |  | 323.3854 | 338.9348 | 481.4937 | 0.28273 | 0.29632 | 0.42095 | 0.21051 | 0.18879 | 0.44519 | 0.00058759 | -0.024 | -0.5772 | 0.5976 | 9384.6773 | 0.3959 | 648.3988 | 0.0073648 | 0.4518 | 0.67756 | -0.33319 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | 0.29766 | 0.30523 | 0.39711 | 12.3353 | 0.19624 | 0.45276 | 0.010178 | 7.9267 | 7.4676 | 10.8664 | 8024.5331 | 6.3455 | 666.2411 | 0.006567 | 0.4048 | 0.6933 | -0.41613 |  | 324.6297 | 340.6182 | 480.9874 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0148 | 0.019 | 9292.1132 | 649.1257 | 0.0068181 | 0.4178 | 0.67749 |  |  | 324.285 | 339.8416 | 482.9893 | 0.2827 | 0.29626 | 0.42105 | 0.228 | 0.18879 | 0.44515 | 0.00062979 | -0.022 | -0.6211 | 0.6412 | 9391.2026 | 0.4274 | 648.7907 | 0.0063951 | 0.3919 | 0.67756 | -0.4216 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | 0.29765 | 0.30524 | 0.39711 | 12.0426 | 0.19623 | 0.45276 | 0.010175 | 7.9186 | 7.473 | 10.8644 | 8024.3576 | 6.3181 | 666.2757 | 0.00056108 | 0.0346 | 0.6933 | -0.95009 |  | 325.5541 | 341.5882 | 482.3576 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0147 | 0.0189 | 9292.1356 | 649.543 | 0.0068168 | 0.4173 | 0.67749 |  |  | 325.2022 | 340.8189 | 484.3265 | 0.2827 | 0.29627 | 0.42103 | 0.22521 | 0.18878 | 0.44516 | 0.00061895 | -0.0264 | -0.6106 | 0.6309 | 9389.7132 | 0.4176 | 649.2121 | 0.0068814 | 0.4214 | 0.67756 | -0.37806 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | 0.29764 | 0.30524 | 0.39712 | 12.0665 | 0.19622 | 0.45276 | 0.010166 | 7.9191 | 7.4779 | 10.8682 | 8025.1527 | 6.3196 | 666.7261 | 0.0073263 | 0.4504 | 0.6933 | -0.35036 |  | 326.4798 | 342.5596 | 483.73 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0146 | 0.0188 | 9292.1579 | 649.9597 | 0.0068182 | 0.4167 | 0.67749 |  |  | 326.1977 | 341.9043 | 485.7653 | 0.2827 | 0.29631 | 0.42099 | 0.1913 | 0.18877 | 0.44518 | 0.00059734 | -0.0403 | -0.5883 | 0.6096 | 9386.9388 | 0.3942 | 649.6787 | 0.0076305 | 0.4666 | 0.67756 | -0.31135 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | 0.29762 | 0.30527 | 0.39711 | 12.3791 | 0.19619 | 0.45277 | 0.010158 | 7.9091 | 7.5111 | 10.8839 | 8024.454 | 6.3388 | 667.5558 | 0.013501 | 0.8297 | 0.6933 | 0.19673 |  | 327.407 | 343.5326 | 485.1045 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0146 | 0.0187 | 9292.18 | 650.3761 | 0.0068142 | 0.4164 | 0.67749 |  |  | 327.0445 | 342.7786 | 487.0723 | 0.28269 | 0.29629 | 0.42102 | 0.21948 | 0.18877 | 0.44517 | 0.00061035 | -0.0386 | -0.6025 | 0.6235 | 9388.9234 | 0.4053 | 650.0535 | 0.0061332 | 0.3748 | 0.67756 | -0.44684 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | 0.29759 | 0.30527 | 0.39714 | 12.3925 | 0.19617 | 0.45277 | 0.01014 | 7.8935 | 7.517 | 10.8768 | 8025.7065 | 6.3309 | 667.9916 | 0.0070994 | 0.4358 | 0.6933 | -0.37142 |  | 328.3357 | 344.507 | 486.4812 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41962 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0145 | 0.0186 | 9292.2022 | 650.7919 | 0.0068156 | 0.4158 | 0.67749 |  |  | 327.897 | 343.7621 | 487.959 | 0.28276 | 0.29644 | 0.42079 | 0.21622 | 0.18877 | 0.44527 | 0.00050756 | -0.0442 | -0.4972 | 0.5192 | 9373.0704 | 0.3308 | 650.4741 | 0.0068905 | 0.4206 | 0.67756 | -0.37924 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | 0.29759 | 0.30528 | 0.39713 | 12.1006 | 0.19617 | 0.45277 | 0.010142 | 7.8939 | 7.5219 | 10.8805 | 8025.2699 | 6.308 | 668.0253 | 0.00054967 | 0.0337 | 0.6933 | -0.95139 |  | 329.2658 | 345.483 | 487.86 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0144 | 0.0185 | 9292.2242 | 651.2072 | 0.0068149 | 0.4153 | 0.67749 |  |  | 328.8183 | 344.729 | 489.4349 | 0.28274 | 0.29642 | 0.42084 | 0.21825 | 0.18876 | 0.44525 | 0.00052813 | -0.0535 | -0.518 | 0.5408 | 9376.6355 | 0.3405 | 650.8864 | 0.0067632 | 0.4123 | 0.67756 | -0.39149 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | 0.29745 | 0.30529 | 0.39726 | 12.0447 | 0.19606 | 0.45276 | 0.010056 | 7.7839 | 7.5162 | 10.7973 | 8031.0552 | 6.2433 | 668.3688 | 0.0056088 | 0.3435 | 0.6933 | -0.50455 |  | 330.1973 | 346.4605 | 489.2409 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0143 | 0.0185 | 9292.2461 | 651.6221 | 0.0068125 | 0.4149 | 0.67749 |  |  | 329.6049 | 345.6278 | 490.1766 | 0.28282 | 0.29657 | 0.4206 | 0.24034 | 0.18876 | 0.44536 | 0.00042165 | -0.0487 | -0.4091 | 0.4322 | 9359.797 | 0.2703 | 651.2688 | 0.0062759 | 0.3824 | 0.67756 | -0.43562 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | 0.29744 | 0.30531 | 0.39725 | 12.0557 | 0.19604 | 0.45277 | 0.010051 | 7.774 | 7.5369 | 10.8047 | 8030.4977 | 6.2391 | 668.7998 | 0.007044 | 0.431 | 0.6933 | -0.37834 |  | 331.1302 | 347.4394 | 490.6239 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0143 | 0.0184 | 9292.2679 | 652.0365 | 0.0068119 | 0.4144 | 0.67749 |  |  | 330.6464 | 346.7179 | 491.8088 | 0.2828 | 0.29655 | 0.42065 | 0.20766 | 0.18876 | 0.44534 | 0.00043877 | -0.0548 | -0.4267 | 0.4503 | 9362.6929 | 0.278 | 651.7312 | 0.007599 | 0.4624 | 0.67756 | -0.31755 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | 0.29727 | 0.30529 | 0.39744 | 12.3386 | 0.19593 | 0.45273 | 0.0099417 | 7.6675 | 7.5106 | 10.7102 | 8039.6462 | 6.2023 | 669.5884 | 0.012898 | 0.7886 | 0.6933 | 0.13745 |  | 332.0646 | 348.4199 | 492.0091 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0142 | 0.0183 | 9292.2897 | 652.4505 | 0.0068101 | 0.414 | 0.67749 |  |  | 332.5855 | 348.7242 | 494.68 | 0.28281 | 0.29654 | 0.42065 | 0.087337 | 0.18877 | 0.44534 | 0.00044335 | -0.0427 | -0.4343 | 0.4561 | 9363.0378 | 0.2853 | 652.5787 | 0.013937 | 0.8475 | 0.67756 | 0.25082 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | 0.29734 | 0.30545 | 0.39721 | 12.3147 | 0.19592 | 0.45284 | 0.01001 | 7.6686 | 7.6306 | 10.7954 | 8027.9716 | 6.2068 | 669.9727 | 0.0062937 | 0.3843 | 0.6933 | -0.4457 |  | 333.0005 | 349.4019 | 493.3964 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0141 | 0.0182 | 9292.3113 | 652.8639 | 0.0068111 | 0.4134 | 0.67749 |  |  | 332.6366 | 348.7689 | 494.7569 | 0.28282 | 0.29653 | 0.42065 | 0.18117 | 0.18877 | 0.44534 | 0.00044588 | -0.0391 | -0.4375 | 0.4587 | 9363.3276 | 0.2912 | 652.5975 | 0.00031005 | 0.0188 | 0.67756 | -0.97225 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | 0.29731 | 0.30542 | 0.39727 | 12.3297 | 0.19591 | 0.45282 | 0.0099852 | 7.6622 | 7.6163 | 10.7809 | 8031.0221 | 6.2031 | 670.4076 | 0.0071288 | 0.4349 | 0.6933 | -0.37271 |  | 333.9377 | 350.3854 | 494.7858 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0141 | 0.0181 | 9292.3329 | 653.2769 | 0.0068088 | 0.413 | 0.67749 |  |  | 333.4802 | 349.6163 | 496.036 | 0.28282 | 0.2965 | 0.42068 | 0.2195 | 0.18878 | 0.44532 | 0.00046119 | -0.0258 | -0.4552 | 0.4749 | 9365.2236 | 0.311 | 652.954 | 0.0058759 | 0.3565 | 0.67756 | -0.47385 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | 0.29739 | 0.3056 | 0.397 | 12.3356 | 0.19589 | 0.45294 | 0.010062 | 7.6576 | 7.7551 | 10.876 | 8017.7471 | 6.2089 | 670.8302 | 0.0069347 | 0.4226 | 0.6933 | -0.39046 |  | 334.8765 | 351.3705 | 496.1774 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.014 | 0.018 | 9292.3544 | 653.6894 | 0.0068087 | 0.4125 | 0.67749 |  |  | 334.5666 | 350.7395 | 497.651 | 0.28282 | 0.29649 | 0.42068 | 0.17958 | 0.18879 | 0.44531 | 0.00046556 | -0.0193 | -0.4609 | 0.48 | 9365.6464 | 0.3169 | 653.4253 | 0.0077758 | 0.4713 | 0.67756 | -0.30441 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | 0.29736 | 0.30557 | 0.39707 | 12.3283 | 0.19588 | 0.45291 | 0.010036 | 7.6542 | 7.735 | 10.8594 | 8021.1998 | 6.2045 | 671.2348 | 0.006644 | 0.4046 | 0.6933 | -0.41642 |  | 335.8166 | 352.357 | 497.5711 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0139 | 0.0179 | 9292.3757 | 654.1015 | 0.0068064 | 0.4121 | 0.67749 |  |  | 335.3872 | 351.9793 | 497.7277 | 0.283 | 0.29701 | 0.41999 | 0.10719 | 0.18873 | 0.44565 | 0.0001557 | -0.0813 | -0.1116 | 0.1608 | 9316.5777 | 0.0903 | 653.9439 | 0.0085624 | 0.5186 | 0.67756 | -0.2346 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | 0.29735 | 0.30536 | 0.39729 | 12.2207 | 0.19596 | 0.45279 | 0.010001 | 7.7387 | 7.6082 | 10.8299 | 8032.2465 | 6.2322 | 671.507 | 0.0044757 | 0.2722 | 0.6933 | -0.60739 |  | 336.7582 | 353.345 | 498.967 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0138 | 0.0178 | 9292.3971 | 654.5131 | 0.0068064 | 0.4116 | 0.67749 |  |  | 336.3187 | 352.9214 | 499.1644 | 0.283 | 0.29697 | 0.42003 | 0.11988 | 0.18874 | 0.44563 | 0.00016853 | -0.0713 | -0.1342 | 0.1742 | 9319.3865 | 0.094 | 654.3367 | 0.0064942 | 0.3928 | 0.67756 | -0.42027 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | 0.29733 | 0.30534 | 0.39733 | 12.2002 | 0.19595 | 0.45277 | 0.0099847 | 7.7392 | 7.5983 | 10.8234 | 8034.4161 | 6.2296 | 671.8933 | 0.0063575 | 0.3863 | 0.6933 | -0.44281 |  | 337.7012 | 354.3346 | 500.3649 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0138 | 0.0177 | 9292.4183 | 654.9242 | 0.0068053 | 0.4111 | 0.67749 |  |  | 337.4179 | 354.3263 | 500.6523 | 0.28297 | 0.29715 | 0.41987 | 0.0023424 | 0.18865 | 0.44574 | 0.00017474 | -0.1627 | -0.0224 | 0.1809 | 9307.5466 | 0.1708 | 654.9207 | 0.009664 | 0.584 | 0.67756 | -0.13808 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | 0.29733 | 0.30518 | 0.3975 | 12.1131 | 0.19601 | 0.45267 | 0.0099628 | 7.8141 | 7.4992 | 10.8084 | 8042.9615 | 6.2574 | 672.1913 | 0.0049105 | 0.298 | 0.6933 | -0.57017 |  | 338.6457 | 355.3256 | 501.7651 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0137 | 0.0176 | 9292.4394 | 655.3348 | 0.0068058 | 0.4106 | 0.67749 |  |  | 338.8067 | 355.1738 | 504.9533 | 0.28259 | 0.29624 | 0.42117 | 0.042721 | 0.18872 | 0.44512 | 0.0006612 | -0.0963 | -0.6587 | 0.6852 | 9399.1254 | 0.4127 | 655.272 | 0.0058183 | 0.3513 | 0.67756 | -0.48152 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | 0.29728 | 0.30512 | 0.3976 | 12.0932 | 0.196 | 0.45264 | 0.0099288 | 7.8094 | 7.4667 | 10.7826 | 8047.7115 | 6.2512 | 672.5775 | 0.0063689 | 0.3862 | 0.6933 | -0.44296 |  | 339.5916 | 356.3182 | 503.1673 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0136 | 0.0175 | 9292.4604 | 655.745 | 0.0068031 | 0.4102 | 0.67749 |  |  | 339.856 | 356.2867 | 506.4797 | 0.2826 | 0.29626 | 0.42115 | 0.0088404 | 0.18871 | 0.44514 | 0.00065048 | -0.0986 | -0.648 | 0.6749 | 9397.5074 | 0.4044 | 655.732 | 0.0076268 | 0.46 | 0.67756 | -0.32109 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | 0.29728 | 0.30512 | 0.3976 | 11.802 | 0.196 | 0.45263 | 0.0099271 | 7.8096 | 7.4648 | 10.7815 | 8047.9843 | 6.2282 | 672.6048 | 0.00045095 | 0.0273 | 0.6933 | -0.96062 |  | 340.539 | 357.3123 | 504.5717 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0136 | 0.0174 | 9292.4814 | 656.1547 | 0.0068031 | 0.4097 | 0.67749 |  |  | 340.6878 | 356.9036 | 507.816 | 0.28263 | 0.29609 | 0.42128 | 0.11438 | 0.18881 | 0.44504 | 0.00074147 | -0.0027 | -0.7523 | 0.7699 | 9408.0548 | 0.5241 | 655.9864 | 0.0042225 | 0.2544 | 0.67756 | -0.62453 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | 0.29735 | 0.30528 | 0.39737 | 11.8029 | 0.19599 | 0.45274 | 0.0099912 | 7.8058 | 7.5863 | 10.8632 | 8036.4875 | 6.231 | 673.0173 | 0.006817 | 0.4125 | 0.6933 | -0.40502 |  | 341.4878 | 358.3079 | 505.9782 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0135 | 0.0173 | 9292.5023 | 656.564 | 0.006801 | 0.4093 | 0.67749 |  |  | 342.8115 | 358.5306 | 509.3853 | 0.28315 | 0.29613 | 0.42073 | 0.062153 | 0.18917 | 0.44514 | 0.000725 | 0.37 | -0.6472 | 0.7541 | 9372.3647 | 0.7395 | 656.6554 | 0.011112 | 0.669 | 0.67756 | -0.01263 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | 0.29733 | 0.30528 | 0.3974 | 11.8087 | 0.19598 | 0.45273 | 0.0099772 | 7.7989 | 7.5888 | 10.8601 | 8037.7122 | 6.2272 | 673.4359 | 0.0069257 | 0.4186 | 0.6933 | -0.39622 |  | 342.438 | 359.305 | 507.3869 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0134 | 0.0172 | 9292.5231 | 656.9728 | 0.006801 | 0.4088 | 0.67749 |  |  | 343.5996 | 359.5374 | 509.5126 | 0.28335 | 0.29649 | 0.42016 | 0.06468 | 0.18918 | 0.44539 | 0.00052497 | 0.381 | -0.3874 | 0.5466 | 9333.0593 | 0.5925 | 657.0679 | 0.0068596 | 0.4125 | 0.67756 | -0.3912 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | 0.29742 | 0.30547 | 0.39711 | 11.8127 | 0.19597 | 0.45286 | 0.010062 | 7.8013 | 7.7356 | 10.9648 | 8023.3953 | 6.2358 | 673.8516 | 0.0068855 | 0.4157 | 0.6933 | -0.40041 |  | 343.3897 | 360.3037 | 508.7977 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0133 | 0.0172 | 9292.5437 | 657.3811 | 0.0068005 | 0.4083 | 0.67749 |  |  | 343.5544 | 359.5187 | 509.5143 | 0.28332 | 0.29649 | 0.42019 | 0.21787 | 0.18916 | 0.44539 | 0.00051666 | 0.3638 | -0.391 | 0.538 | 9334.5006 | 0.5802 | 657.0602 | -0.00012739 | -0.0077 | 0.67756 | -1.0114 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | 0.2974 | 0.30547 | 0.39713 | 11.8546 | 0.19595 | 0.45286 | 0.010048 | 7.7924 | 7.7423 | 10.9633 | 8024.4027 | 6.2339 | 674.317 | 0.0077144 | 0.4654 | 0.6933 | -0.32872 |  | 344.3428 | 361.3038 | 510.2106 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0133 | 0.0171 | 9292.5644 | 657.789 | 0.0067985 | 0.4079 | 0.67749 |  |  | 344.8921 | 360.6888 | 512.7576 | 0.28308 | 0.29605 | 0.42087 | 0.17022 | 0.18915 | 0.44508 | 0.00076912 | 0.3553 | -0.7083 | 0.8019 | 9382.0674 | 0.7653 | 657.5383 | 0.007966 | 0.4781 | 0.67756 | -0.29438 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | 0.29725 | 0.3055 | 0.39724 | 11.8573 | 0.19583 | 0.45286 | 0.0099648 | 7.6724 | 7.7505 | 10.8844 | 8029.23 | 6.1709 | 674.7301 | 0.0068555 | 0.4131 | 0.6933 | -0.40416 |  | 345.2974 | 362.3055 | 511.6257 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0132 | 0.017 | 9292.5849 | 658.1964 | 0.0067985 | 0.4074 | 0.67749 |  |  | 345.9035 | 361.7209 | 514.2913 | 0.28308 | 0.29603 | 0.42089 | 0.16136 | 0.18916 | 0.44507 | 0.00078464 | 0.3637 | -0.7233 | 0.8191 | 9383.7725 | 0.7817 | 657.9588 | 0.0070137 | 0.4205 | 0.67756 | -0.37939 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | 0.29724 | 0.30551 | 0.39725 | 11.8632 | 0.19582 | 0.45286 | 0.0099575 | 7.6669 | 7.7616 | 10.8886 | 8029.4929 | 6.1685 | 675.1469 | 0.0069217 | 0.4168 | 0.6933 | -0.39882 |  | 346.2534 | 363.3086 | 513.0429 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0131 | 0.0169 | 9292.6053 | 658.6034 | 0.0067965 | 0.407 | 0.67749 |  |  | 346.5659 | 362.6276 | 514.3233 | 0.28325 | 0.29638 | 0.42036 | 0.18744 | 0.18915 | 0.44531 | 0.00057043 | 0.3546 | -0.4718 | 0.5961 | 9346.7787 | 0.6188 | 658.3272 | 0.0061511 | 0.3684 | 0.67756 | -0.45628 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | 0.29712 | 0.30553 | 0.39735 | 11.8328 | 0.19572 | 0.45285 | 0.0098851 | 7.5685 | 7.7621 | 10.8201 | 8034.1859 | 6.1144 | 675.5152 | 0.0061247 | 0.3683 | 0.6933 | -0.46878 |  | 347.2109 | 364.3133 | 514.4623 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0131 | 0.0168 | 9292.6257 | 659.0099 | 0.0067966 | 0.4065 | 0.67749 |  |  | 347.3579 | 363.6222 | 514.3778 | 0.28347 | 0.29675 | 0.41978 | 0.1897 | 0.18917 | 0.44557 | 0.00040819 | 0.3785 | -0.2042 | 0.427 | 9306.0978 | 0.4889 | 658.7303 | 0.006738 | 0.4031 | 0.67756 | -0.40507 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | 0.29709 | 0.30553 | 0.39738 | 11.8358 | 0.1957 | 0.45285 | 0.0098667 | 7.5534 | 7.7651 | 10.8118 | 8035.6373 | 6.1064 | 675.9273 | 0.0068593 | 0.4121 | 0.6933 | -0.4056 |  | 348.1698 | 365.3195 | 515.8838 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.013 | 0.0167 | 9292.646 | 659.4159 | 0.0067962 | 0.406 | 0.67749 |  |  | 348.322 | 364.6338 | 515.9128 | 0.28345 | 0.29672 | 0.41983 | 0.1877 | 0.18916 | 0.44555 | 0.00041056 | 0.3693 | -0.224 | 0.43 | 9309.4697 | 0.4903 | 659.1393 | 0.0068427 | 0.409 | 0.67756 | -0.39636 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | 0.29721 | 0.30553 | 0.39725 | 11.734 | 0.19579 | 0.45287 | 0.0099443 | 7.6575 | 7.7933 | 10.9049 | 8029.6253 | 6.1537 | 676.2003 | 0.0045483 | 0.273 | 0.6933 | -0.60623 |  | 349.1301 | 366.3273 | 517.3074 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0129 | 0.0166 | 9292.6662 | 659.8215 | 0.0067942 | 0.4056 | 0.67749 |  |  | 349.8287 | 365.8401 | 520.4628 | 0.283 | 0.29596 | 0.42104 | 0.133 | 0.18913 | 0.44501 | 0.00082325 | 0.3324 | -0.7853 | 0.8632 | 9394.2318 | 0.7934 | 659.6256 | 0.008143 | 0.4863 | 0.67756 | -0.28228 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | 0.29718 | 0.30554 | 0.39728 | 11.7647 | 0.19577 | 0.45287 | 0.0099266 | 7.6384 | 7.8029 | 10.8985 | 8030.6497 | 6.1461 | 676.648 | 0.0074676 | 0.4477 | 0.6933 | -0.35425 |  | 350.0919 | 367.3365 | 518.7332 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0128 | 0.0165 | 9292.6864 | 660.2266 | 0.0067944 | 0.4051 | 0.67749 |  |  | 350.6916 | 366.8486 | 521.2607 | 0.28309 | 0.29613 | 0.42078 | 0.13282 | 0.18912 | 0.44513 | 0.00071098 | 0.3292 | -0.6594 | 0.7463 | 9375.5983 | 0.7109 | 660.0309 | 0.0067955 | 0.4053 | 0.67756 | -0.40182 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | 0.2973 | 0.30553 | 0.39716 | 11.6229 | 0.19586 | 0.45288 | 0.01 | 7.7433 | 7.822 | 10.9858 | 8025.4204 | 6.1904 | 676.8668 | 0.0036536 | 0.2188 | 0.6933 | -0.68441 |  | 351.0551 | 368.3473 | 520.1612 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0128 | 0.0164 | 9292.7065 | 660.6313 | 0.0067929 | 0.4047 | 0.67749 |  |  | 351.6574 | 367.8524 | 522.7665 | 0.28308 | 0.29611 | 0.42081 | 0.13436 | 0.18912 | 0.44512 | 0.00072303 | 0.3266 | -0.6755 | 0.7598 | 9378.0331 | 0.7187 | 660.4333 | 0.006752 | 0.4024 | 0.67756 | -0.4061 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | 0.29728 | 0.30554 | 0.39717 | 11.6699 | 0.19584 | 0.45288 | 0.0099895 | 7.7334 | 7.8343 | 10.9878 | 8025.8822 | 6.1889 | 677.3354 | 0.0078296 | 0.4686 | 0.6933 | -0.32411 |  | 352.0198 | 369.3595 | 521.5912 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0127 | 0.0163 | 9292.7265 | 661.0356 | 0.0067904 | 0.4043 | 0.67749 |  |  | 352.5816 | 368.9121 | 523.6743 | 0.28316 | 0.29627 | 0.42057 | 0.12113 | 0.18912 | 0.44523 | 0.00062236 | 0.3271 | -0.558 | 0.6548 | 9360.5559 | 0.6454 | 660.857 | 0.0071151 | 0.4237 | 0.67756 | -0.37467 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | 0.29727 | 0.30558 | 0.39715 | 12.0214 | 0.19581 | 0.45291 | 0.009986 | 7.7209 | 7.877 | 11.0095 | 8024.474 | 6.2115 | 678.2064 | 0.014573 | 0.871 | 0.6933 | 0.2563 |  | 352.986 | 370.3733 | 523.0234 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0126 | 0.0162 | 9292.7463 | 661.4393 | 0.0067923 | 0.4037 | 0.67749 |  |  | 353.5635 | 369.951 | 525.2269 | 0.28314 | 0.29626 | 0.42061 | 0.11402 | 0.18911 | 0.44522 | 0.00062861 | 0.3153 | -0.5726 | 0.6621 | 9363.2438 | 0.6439 | 661.2713 | 0.006966 | 0.4143 | 0.67756 | -0.38854 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | 0.29726 | 0.3056 | 0.39714 | 12.0271 | 0.1958 | 0.45291 | 0.0099826 | 7.7185 | 7.8911 | 11.018 | 8024.3233 | 6.2109 | 678.6194 | 0.0069134 | 0.413 | 0.6933 | -0.4043 |  | 353.9535 | 371.3886 | 524.4578 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0126 | 0.0162 | 9292.7661 | 661.8427 | 0.0067892 | 0.4034 | 0.67749 |  |  | 354.57 | 371.0066 | 526.7921 | 0.28312 | 0.29624 | 0.42064 | 0.10286 | 0.1891 | 0.44521 | 0.00063623 | 0.3091 | -0.5856 | 0.6709 | 9365.4022 | 0.6464 | 661.691 | 0.0070632 | 0.4197 | 0.67756 | -0.38057 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | 0.29724 | 0.30561 | 0.39715 | 12.0499 | 0.19579 | 0.45292 | 0.0099745 | 7.7087 | 7.9059 | 11.0218 | 8024.4327 | 6.2079 | 679.0544 | 0.0072911 | 0.435 | 0.6933 | -0.37257 |  | 354.9226 | 372.4055 | 525.8943 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0125 | 0.0161 | 9292.7859 | 662.2456 | 0.006789 | 0.4029 | 0.67749 |  |  | 355.5665 | 372.0785 | 528.3845 | 0.28309 | 0.29623 | 0.42068 | 0.087808 | 0.18908 | 0.44519 | 0.0006377 | 0.2889 | -0.5978 | 0.6732 | 9368.1528 | 0.6363 | 662.1161 | 0.0071606 | 0.4251 | 0.67756 | -0.3726 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | 0.29723 | 0.30562 | 0.39716 | 12.0307 | 0.19577 | 0.45292 | 0.009965 | 7.6974 | 7.9177 | 11.0225 | 8024.7409 | 6.2008 | 679.4336 | 0.0063612 | 0.3792 | 0.6933 | -0.45305 |  | 355.893 | 373.4238 | 527.333 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0124 | 0.016 | 9292.8055 | 662.648 | 0.0067892 | 0.4024 | 0.67749 |  |  | 356.6814 | 373.2909 | 530.1335 | 0.28306 | 0.29624 | 0.42071 | 0.03559 | 0.18906 | 0.44519 | 0.0006302 | 0.2638 | -0.6009 | 0.6662 | 9369.8262 | 0.6164 | 662.5955 | 0.0080844 | 0.4794 | 0.67756 | -0.29246 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | 0.29722 | 0.30563 | 0.39715 | 12.0604 | 0.19576 | 0.45293 | 0.0099622 | 7.6924 | 7.9362 | 11.0324 | 8024.3147 | 6.2012 | 679.8768 | 0.0074429 | 0.4432 | 0.6933 | -0.36074 |  | 356.8649 | 374.4437 | 528.7738 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0124 | 0.0159 | 9292.8251 | 663.05 | 0.0067873 | 0.402 | 0.67749 |  |  | 357.5883 | 374.2792 | 531.4604 | 0.28305 | 0.29626 | 0.42068 | 0.043932 | 0.18905 | 0.44521 | 0.00061067 | 0.2502 | -0.5849 | 0.6462 | 9368.0992 | 0.5946 | 662.9852 | 0.0065772 | 0.3897 | 0.67756 | -0.42485 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | 0.2972 | 0.30566 | 0.39714 | 12.0681 | 0.19574 | 0.45294 | 0.0099565 | 7.678 | 7.9583 | 11.0384 | 8023.7863 | 6.1953 | 680.2905 | 0.0069559 | 0.4137 | 0.6933 | -0.40329 |  | 357.8383 | 375.465 | 530.2167 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0123 | 0.0158 | 9292.8446 | 663.4515 | 0.0067872 | 0.4015 | 0.67749 |  |  | 358.5054 | 375.3799 | 532.3356 | 0.28313 | 0.29646 | 0.42041 | 0.022665 | 0.18903 | 0.44534 | 0.00048579 | 0.2334 | -0.4489 | 0.5147 | 9348.9843 | 0.4932 | 663.4181 | 0.0073139 | 0.4329 | 0.67756 | -0.36109 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | 0.29719 | 0.30567 | 0.39714 | 12.0826 | 0.19573 | 0.45294 | 0.009954 | 7.6762 | 7.9732 | 11.048 | 8023.5534 | 6.196 | 680.7129 | 0.0071059 | 0.4224 | 0.6933 | -0.39074 |  | 358.8131 | 376.4879 | 531.6618 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0122 | 0.0157 | 9292.864 | 663.8526 | 0.0067858 | 0.4011 | 0.67749 |  |  | 359.5271 | 376.4852 | 533.8729 | 0.28312 | 0.29647 | 0.42041 | 0.00071715 | 0.18902 | 0.44534 | 0.00047294 | 0.218 | -0.4418 | 0.5016 | 9348.6641 | 0.4751 | 663.8515 | 0.0073302 | 0.4334 | 0.67756 | -0.36035 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | 0.29705 | 0.3057 | 0.39725 | 12.0513 | 0.19561 | 0.45294 | 0.0098726 | 7.5586 | 7.9752 | 10.9683 | 8028.7102 | 6.1336 | 681.0741 | 0.0060835 | 0.3612 | 0.6933 | -0.47902 |  | 359.7894 | 377.5124 | 533.109 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0121 | 0.0156 | 9292.8834 | 664.2533 | 0.006784 | 0.4007 | 0.67749 |  |  | 360.4149 | 377.5429 | 534.7318 | 0.28319 | 0.29665 | 0.42016 | 0.0080792 | 0.189 | 0.44546 | 0.00036039 | 0.204 | -0.3155 | 0.3827 | 9330.9569 | 0.383 | 664.2652 | 0.0070014 | 0.4137 | 0.67756 | -0.38942 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | 0.29703 | 0.30568 | 0.39729 | 12.0374 | 0.19561 | 0.45293 | 0.0098565 | 7.5566 | 7.9677 | 10.9616 | 8030.6822 | 6.1302 | 681.4579 | 0.0064723 | 0.3838 | 0.6933 | -0.44642 |  | 360.7671 | 378.5383 | 534.5584 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0121 | 0.0155 | 9292.9027 | 664.6535 | 0.0067843 | 0.4002 | 0.67749 |  |  | 361.4724 | 378.6936 | 536.3762 | 0.28317 | 0.29666 | 0.42018 | 0.041026 | 0.18898 | 0.44546 | 0.00035018 | 0.1814 | -0.316 | 0.3723 | 9332.1541 | 0.3631 | 664.7139 | 0.0076043 | 0.4487 | 0.67756 | -0.33777 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | 0.29689 | 0.30571 | 0.39739 | 12.2922 | 0.19549 | 0.45292 | 0.009779 | 7.4462 | 7.9826 | 10.8969 | 8035.3382 | 6.096 | 682.1964 | 0.012464 | 0.7385 | 0.6933 | 0.065189 |  | 361.7463 | 379.5658 | 536.01 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44578 | 0.012 | 0.0154 | 9292.9219 | 665.0532 | 0.0067847 | 0.3997 | 0.67749 |  |  | 362.4665 | 379.7711 | 537.8823 | 0.28315 | 0.29667 | 0.42018 | 0.054088 | 0.18896 | 0.44547 | 0.00033833 | 0.165 | -0.3105 | 0.3601 | 9332.151 | 0.3451 | 665.133 | 0.0071085 | 0.4191 | 0.67756 | -0.38146 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | 0.29688 | 0.30569 | 0.39743 | 11.9893 | 0.19549 | 0.45291 | 0.0097656 | 7.4401 | 7.9677 | 10.882 | 8037.1015 | 6.0667 | 682.1974 | 1.704e-05 | 0.001 | 0.6933 | -0.99856 |  | 362.7269 | 380.5948 | 537.4637 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44578 | 0.0119 | 0.0154 | 9292.9409 | 665.4525 | 0.0067829 | 0.3993 | 0.67749 |  |  | 363.4429 | 380.8261 | 539.3546 | 0.28314 | 0.29668 | 0.42018 | 0.060773 | 0.18895 | 0.44547 | 0.00032763 | 0.1508 | -0.3049 | 0.3491 | 9332.0266 | 0.3292 | 665.5422 | 0.0069475 | 0.4092 | 0.67756 | -0.39607 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | 0.29687 | 0.30571 | 0.39742 | 11.9742 | 0.19548 | 0.45292 | 0.0097642 | 7.4379 | 7.9825 | 10.8914 | 8036.7622 | 6.0651 | 682.5783 | 0.0064403 | 0.3809 | 0.6933 | -0.4506 |  | 363.7089 | 381.6253 | 538.9195 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0119 | 0.0153 | 9292.96 | 665.8514 | 0.0067811 | 0.3989 | 0.67749 |  |  | 363.4766 | 380.8505 | 539.3661 | 0.28315 | 0.29668 | 0.42017 | 0.20303 | 0.18896 | 0.44548 | 0.00032729 | 0.1581 | -0.3013 | 0.3488 | 9331.1333 | 0.336 | 665.5516 | 0.00016061 | 0.0094 | 0.67756 | -0.98613 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | 0.29685 | 0.30569 | 0.39746 | 11.9614 | 0.19547 | 0.4529 | 0.0097485 | 7.4351 | 7.9764 | 10.8851 | 8038.6123 | 6.0614 | 682.9617 | 0.0064894 | 0.3834 | 0.6933 | -0.447 |  | 364.6925 | 382.6573 | 540.3775 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0118 | 0.0152 | 9292.979 | 666.2499 | 0.0067798 | 0.3985 | 0.67749 |  |  | 364.5134 | 381.9795 | 540.9617 | 0.28313 | 0.29669 | 0.42018 | 0.17713 | 0.18894 | 0.44548 | 0.00031666 | 0.1371 | -0.2986 | 0.3378 | 9331.7595 | 0.3154 | 665.9883 | 0.0074279 | 0.4367 | 0.67756 | -0.35548 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | 0.29684 | 0.30572 | 0.39744 | 11.9623 | 0.19545 | 0.45292 | 0.0097515 | 7.4265 | 8.0046 | 10.9 | 8037.1962 | 6.0591 | 683.3629 | 0.0067973 | 0.4012 | 0.6933 | -0.42132 |  | 365.6774 | 383.6909 | 541.8376 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0117 | 0.0151 | 9292.9979 | 666.6479 | 0.0067798 | 0.398 | 0.67749 |  |  | 365.4493 | 383.0094 | 542.3376 | 0.28312 | 0.29672 | 0.42016 | 0.17762 | 0.18892 | 0.4455 | 0.0002947 | 0.1191 | -0.2808 | 0.3147 | 9330.0694 | 0.2886 | 666.3856 | 0.0067653 | 0.3973 | 0.67756 | -0.41363 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | 0.29683 | 0.30571 | 0.39746 | 11.9291 | 0.19545 | 0.45291 | 0.0097424 | 7.4305 | 8.0008 | 10.9001 | 8038.4696 | 6.0575 | 683.7184 | 0.0060316 | 0.3555 | 0.6933 | -0.48724 |  | 366.6638 | 384.7259 | 543.2999 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0117 | 0.015 | 9293.0167 | 667.0454 | 0.0067802 | 0.3975 | 0.67749 |  |  | 366.8237 | 384.6357 | 542.4689 | 0.2835 | 0.29726 | 0.41924 | 0.023445 | 0.18899 | 0.44588 | 0.00020264 | 0.1957 | 0.1296 | 0.2167 | 9267.4481 | 0.1592 | 667.0108 | 0.010659 | 0.6252 | 0.67756 | -0.077274 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | 0.29689 | 0.30584 | 0.39727 | 11.9246 | 0.19544 | 0.453 | 0.0097981 | 7.4242 | 8.107 | 10.974 | 8028.9707 | 6.0632 | 684.1115 | 0.0066731 | 0.3931 | 0.6933 | -0.43301 |  | 367.6517 | 385.7625 | 544.7644 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0116 | 0.0149 | 9293.0355 | 667.4426 | 0.0067773 | 0.3972 | 0.67749 |  |  | 367.8195 | 385.7085 | 544.0059 | 0.28348 | 0.29726 | 0.41926 | 0.013998 | 0.18898 | 0.44588 | 0.00018865 | 0.1797 | 0.1269 | 0.202 | 9268.6491 | 0.1445 | 667.4219 | 0.0070122 | 0.4111 | 0.67756 | -0.39326 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | 0.29686 | 0.30582 | 0.39733 | 11.9222 | 0.19543 | 0.45298 | 0.0097761 | 7.4181 | 8.0946 | 10.9609 | 8031.614 | 6.0582 | 684.5069 | 0.006722 | 0.3954 | 0.6933 | -0.42969 |  | 368.641 | 386.8007 | 546.231 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0115 | 0.0148 | 9293.0541 | 667.8392 | 0.006779 | 0.3966 | 0.67749 |  |  | 369.4748 | 386.6786 | 549.7212 | 0.28293 | 0.29611 | 0.42096 | 0.031567 | 0.18902 | 0.44509 | 0.00070878 | 0.2235 | -0.7148 | 0.7598 | 9387.3846 | 0.6553 | 667.7927 | 0.0063337 | 0.3708 | 0.67756 | -0.45274 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | 0.29692 | 0.30597 | 0.39711 | 11.9206 | 0.19542 | 0.45308 | 0.0098417 | 7.4143 | 8.2131 | 11.0461 | 8020.8227 | 6.0672 | 684.903 | 0.0067366 | 0.3961 | 0.6933 | -0.42868 |  | 369.6318 | 387.8403 | 547.6997 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0115 | 0.0147 | 9293.0727 | 668.2355 | 0.0067756 | 0.3963 | 0.67749 |  |  | 370.5108 | 387.7609 | 551.2301 | 0.28294 | 0.29611 | 0.42095 | 0.020472 | 0.18902 | 0.4451 | 0.0007048 | 0.2271 | -0.7103 | 0.7564 | 9386.4422 | 0.655 | 668.2053 | 0.0070529 | 0.4126 | 0.67756 | -0.39105 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | 0.29689 | 0.30593 | 0.39718 | 11.8783 | 0.1954 | 0.45305 | 0.0098143 | 7.4072 | 8.1915 | 11.0253 | 8024.2888 | 6.0576 | 685.2447 | 0.0058196 | 0.3417 | 0.6933 | -0.50714 |  | 370.624 | 388.8815 | 549.1706 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0114 | 0.0147 | 9293.0913 | 668.6313 | 0.0067761 | 0.3958 | 0.67749 |  |  | 371.5174 | 388.8661 | 552.7778 | 0.28292 | 0.29613 | 0.42095 | 0.0039601 | 0.189 | 0.44511 | 0.00069217 | 0.2034 | -0.7038 | 0.7437 | 9386.6119 | 0.6318 | 668.6255 | 0.0071909 | 0.4202 | 0.67756 | -0.37983 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | 0.29689 | 0.30578 | 0.39733 | 11.7688 | 0.19547 | 0.45296 | 0.0097906 | 7.4842 | 8.0948 | 11.0061 | 8032.0941 | 6.0766 | 685.4967 | 0.0042951 | 0.252 | 0.6933 | -0.63652 |  | 371.6177 | 389.9242 | 550.6437 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0113 | 0.0146 | 9293.1097 | 669.0267 | 0.006775 | 0.3954 | 0.67749 |  |  | 371.4832 | 388.825 | 552.7177 | 0.28292 | 0.29613 | 0.42095 | 0.2819 | 0.189 | 0.44511 | 0.00069276 | 0.2062 | -0.7038 | 0.7443 | 9386.4701 | 0.637 | 668.6099 | -0.00026732 | -0.0156 | 0.67756 | -1.023 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | 0.29688 | 0.30576 | 0.39736 | 11.7677 | 0.19546 | 0.45295 | 0.0097808 | 7.4882 | 8.0918 | 11.0067 | 8033.4062 | 6.0776 | 685.8921 | 0.0067457 | 0.3954 | 0.6933 | -0.42969 |  | 372.6128 | 390.9684 | 552.1189 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0113 | 0.0145 | 9293.1281 | 669.4217 | 0.0067733 | 0.395 | 0.67749 |  |  | 373.5398 | 390.4919 | 554.244 | 0.28335 | 0.29621 | 0.42043 | 0.12188 | 0.18929 | 0.44522 | 0.00072245 | 0.5128 | -0.5796 | 0.7775 | 9352.7687 | 0.8247 | 669.2416 | 0.01083 | 0.6317 | 0.67756 | -0.067681 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | 0.29687 | 0.30557 | 0.39756 | 11.6597 | 0.19553 | 0.45284 | 0.0097417 | 7.5666 | 7.9678 | 10.97 | 8043.9484 | 6.097 | 686.145 | 0.0043203 | 0.2529 | 0.6933 | -0.63523 |  | 373.6094 | 392.0142 | 553.5962 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0112 | 0.0144 | 9293.1464 | 669.8162 | 0.0067734 | 0.3945 | 0.67749 |  |  | 374.3127 | 391.5158 | 554.3101 | 0.28354 | 0.29657 | 0.41989 | 0.12714 | 0.18929 | 0.44547 | 0.00055771 | 0.5134 | -0.3153 | 0.6008 | 9314.8502 | 0.6778 | 669.6283 | 0.0066379 | 0.3867 | 0.67756 | -0.42927 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | 0.29686 | 0.3056 | 0.39754 | 11.6826 | 0.19551 | 0.45286 | 0.0097446 | 7.5574 | 7.9981 | 10.9858 | 8042.4272 | 6.0959 | 686.5714 | 0.0072901 | 0.4264 | 0.6933 | -0.38497 |  | 374.6075 | 393.0614 | 555.0758 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0111 | 0.0143 | 9293.1647 | 670.2103 | 0.0067727 | 0.3941 | 0.67749 |  |  | 375.3267 | 392.6824 | 555.9053 | 0.2835 | 0.29661 | 0.4199 | 0.096423 | 0.18924 | 0.44548 | 0.00051213 | 0.4659 | -0.2993 | 0.5524 | 9314.9344 | 0.6224 | 670.0678 | 0.0075495 | 0.4395 | 0.67756 | -0.35135 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | 0.29686 | 0.30563 | 0.39752 | 11.7048 | 0.1955 | 0.45287 | 0.0097447 | 7.5491 | 8.023 | 10.9983 | 8041.4243 | 6.0949 | 686.9965 | 0.0072737 | 0.4251 | 0.6933 | -0.38685 |  | 375.6069 | 394.1102 | 556.5574 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0111 | 0.0142 | 9293.1828 | 670.604 | 0.0067707 | 0.3937 | 0.67749 |  |  | 376.903 | 394.0758 | 560.3441 | 0.2831 | 0.296 | 0.42089 | 0.0087285 | 0.18918 | 0.44506 | 0.00080446 | 0.403 | -0.7612 | 0.8689 | 9384.2577 | 0.8343 | 670.591 | 0.008997 | 0.5232 | 0.67756 | -0.22782 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | 0.29684 | 0.30565 | 0.39751 | 11.7059 | 0.19548 | 0.45288 | 0.0097377 | 7.5348 | 8.0413 | 11.0019 | 8041.2267 | 6.0887 | 687.3931 | 0.0067944 | 0.3966 | 0.6933 | -0.42796 |  | 376.6079 | 395.1606 | 558.0413 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.011 | 0.0141 | 9293.201 | 670.9972 | 0.0067718 | 0.3932 | 0.67749 |  |  | 377.9097 | 395.2691 | 561.223 | 0.28321 | 0.29621 | 0.42058 | 0.027457 | 0.18918 | 0.4452 | 0.00067566 | 0.3969 | -0.6062 | 0.7306 | 9362.1685 | 0.7338 | 671.0378 | 0.0076895 | 0.4468 | 0.67756 | -0.34057 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | 0.29682 | 0.30562 | 0.39756 | 11.6782 | 0.19547 | 0.45286 | 0.0097195 | 7.5321 | 8.0298 | 10.9919 | 8043.5213 | 6.0836 | 687.7509 | 0.006136 | 0.3578 | 0.6933 | -0.48392 |  | 377.6103 | 396.2124 | 559.5273 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0109 | 0.0141 | 9293.219 | 671.39 | 0.0067702 | 0.3928 | 0.67749 |  |  | 378.9299 | 396.4046 | 562.7857 | 0.28318 | 0.29624 | 0.42058 | 0.048509 | 0.18915 | 0.44521 | 0.00065113 | 0.3675 | -0.5941 | 0.705 | 9361.8342 | 0.7001 | 671.4617 | 0.007303 | 0.4239 | 0.67756 | -0.37437 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | 0.29679 | 0.30563 | 0.39757 | 11.7059 | 0.19545 | 0.45286 | 0.009709 | 7.5202 | 8.0418 | 10.9926 | 8043.979 | 6.0802 | 688.1819 | 0.0073975 | 0.431 | 0.6933 | -0.37834 |  | 378.6142 | 397.2658 | 561.0154 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0109 | 0.014 | 9293.2369 | 671.7824 | 0.0067687 | 0.3924 | 0.67749 |  |  | 379.815 | 397.4569 | 563.5527 | 0.28327 | 0.29643 | 0.4203 | 0.048104 | 0.18914 | 0.44534 | 0.0005413 | 0.3614 | -0.4564 | 0.5867 | 9342.4079 | 0.6114 | 671.8535 | 0.0067561 | 0.3918 | 0.67756 | -0.42175 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | 0.29687 | 0.30579 | 0.39733 | 11.6665 | 0.19545 | 0.45297 | 0.0097839 | 7.5225 | 8.1689 | 11.0874 | 8032.008 | 6.0891 | 688.5233 | 0.0058663 | 0.3414 | 0.6933 | -0.50758 |  | 379.6195 | 398.3207 | 562.5057 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0108 | 0.0139 | 9293.2548 | 672.1743 | 0.0067694 | 0.3919 | 0.67749 |  |  | 380.7639 | 398.1938 | 565.135 | 0.28329 | 0.29625 | 0.42046 | 0.031859 | 0.18922 | 0.44524 | 0.00067025 | 0.4462 | -0.5682 | 0.7269 | 9354.0485 | 0.7554 | 672.1272 | 0.0047265 | 0.2737 | 0.67756 | -0.59605 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | 0.29687 | 0.30578 | 0.39735 | 11.3681 | 0.19545 | 0.45296 | 0.0097771 | 7.5214 | 8.1591 | 11.0796 | 8033.0239 | 6.0642 | 688.5193 | -6.8895e-05 | -0.004 | 0.6933 | -1.0058 |  | 380.6262 | 399.3771 | 563.9982 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0107 | 0.0138 | 9293.2727 | 672.5659 | 0.0067666 | 0.3916 | 0.67749 |  |  | 381.9054 | 399.4411 | 566.8291 | 0.28328 | 0.29628 | 0.42044 | 0.016025 | 0.1892 | 0.44525 | 0.00064663 | 0.4264 | -0.5522 | 0.7022 | 9352.6879 | 0.7276 | 672.5895 | 0.0079865 | 0.4623 | 0.67756 | -0.3177 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | 0.29687 | 0.30581 | 0.39732 | 11.3888 | 0.19544 | 0.45298 | 0.0097825 | 7.517 | 8.1882 | 11.0981 | 8031.4661 | 6.0657 | 688.9399 | 0.0072405 | 0.4206 | 0.6933 | -0.39334 |  | 381.6345 | 400.4351 | 565.4928 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0107 | 0.0137 | 9293.2905 | 672.957 | 0.0067668 | 0.3911 | 0.67749 |  |  | 382.7725 | 400.133 | 568.2465 | 0.28329 | 0.29614 | 0.42056 | 0.075443 | 0.18927 | 0.44517 | 0.00075293 | 0.4987 | -0.643 | 0.8182 | 9361.9649 | 0.8473 | 672.8454 | 0.0044251 | 0.2559 | 0.67756 | -0.62232 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | 0.29694 | 0.30601 | 0.39705 | 11.6713 | 0.19541 | 0.45311 | 0.00986 | 7.5023 | 8.3511 | 11.2089 | 8017.8294 | 6.0957 | 689.7086 | 0.013249 | 0.7687 | 0.6933 | 0.10875 |  | 382.6442 | 401.4946 | 566.9896 | 0.2832 | 0.29716 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0106 | 0.0136 | 9293.3081 | 673.3476 | 0.0067675 | 0.3906 | 0.67749 |  |  | 383.8433 | 401.316 | 569.8071 | 0.28329 | 0.29618 | 0.42053 | 0.044484 | 0.18925 | 0.44519 | 0.00072237 | 0.4773 | -0.6187 | 0.7859 | 9359.5059 | 0.8133 | 673.2818 | 0.007558 | 0.4364 | 0.67756 | -0.35592 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | 0.29691 | 0.30599 | 0.3971 | 11.653 | 0.1954 | 0.45309 | 0.0098422 | 7.5 | 8.3404 | 11.1995 | 8020.066 | 6.0914 | 690.0763 | 0.0063421 | 0.3677 | 0.6933 | -0.46964 |  | 383.6553 | 402.5556 | 568.4885 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0105 | 0.0136 | 9293.3257 | 673.7379 | 0.0067643 | 0.3903 | 0.67749 |  |  | 384.9248 | 402.4879 | 571.463 | 0.28327 | 0.29619 | 0.42054 | 0.016818 | 0.18923 | 0.4452 | 0.00070904 | 0.4583 | -0.6157 | 0.7723 | 9359.9446 | 0.7941 | 673.713 | 0.0074709 | 0.4312 | 0.67756 | -0.3636 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | 0.2969 | 0.30599 | 0.39711 | 11.3798 | 0.19539 | 0.45309 | 0.0098358 | 7.4915 | 8.3393 | 11.1931 | 8020.5651 | 6.0657 | 690.104 | 0.00047826 | 0.0277 | 0.6933 | -0.96005 |  | 384.6679 | 403.6182 | 569.9896 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0105 | 0.0135 | 9293.3433 | 674.1277 | 0.0067651 | 0.3898 | 0.67749 |  |  | 385.6559 | 403.4901 | 571.4801 | 0.28344 | 0.29655 | 0.42001 | 0.031738 | 0.18922 | 0.44544 | 0.00052384 | 0.4496 | -0.3516 | 0.5711 | 9322.9109 | 0.6339 | 674.0808 | 0.00638 | 0.3678 | 0.67756 | -0.45717 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | 0.2969 | 0.30599 | 0.39711 | 11.3681 | 0.19539 | 0.45309 | 0.0098321 | 7.4911 | 8.3488 | 11.2 | 8020.7196 | 6.065 | 690.4795 | 0.0064903 | 0.3755 | 0.6933 | -0.45839 |  | 385.682 | 404.6823 | 571.4929 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0104 | 0.0134 | 9293.3608 | 674.5171 | 0.0067641 | 0.3894 | 0.67749 |  |  | 386.8682 | 404.8142 | 573.2322 | 0.28344 | 0.29659 | 0.41998 | 0.032593 | 0.18921 | 0.44546 | 0.00049664 | 0.4325 | -0.3269 | 0.5422 | 9320.2486 | 0.6036 | 674.5654 | 0.0084136 | 0.4846 | 0.67756 | -0.28478 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | 0.29685 | 0.30599 | 0.39716 | 11.6671 | 0.19535 | 0.45308 | 0.0098027 | 7.4655 | 8.358 | 11.1899 | 8023.022 | 6.0759 | 691.2687 | 0.013653 | 0.7892 | 0.6933 | 0.13832 |  | 386.6975 | 405.7479 | 572.9983 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0103 | 0.0133 | 9293.3783 | 674.9061 | 0.0067627 | 0.389 | 0.67749 |  |  | 387.8092 | 405.808 | 574.6306 | 0.28343 | 0.29659 | 0.41998 | 0.014812 | 0.1892 | 0.44546 | 0.00049275 | 0.4292 | -0.3252 | 0.5385 | 9320.1392 | 0.5993 | 674.9281 | 0.0063032 | 0.3627 | 0.67756 | -0.4647 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | 0.29683 | 0.30602 | 0.39716 | 11.9516 | 0.19533 | 0.45309 | 0.0097945 | 7.4541 | 8.3861 | 11.2034 | 8022.8591 | 6.095 | 692.0373 | 0.013308 | 0.7686 | 0.6933 | 0.1086 |  | 387.7144 | 406.815 | 574.5059 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0103 | 0.0132 | 9293.3956 | 675.2947 | 0.0067617 | 0.3886 | 0.67749 |  |  | 387.7793 | 405.7443 | 574.5826 | 0.28344 | 0.29657 | 0.41998 | 0.26319 | 0.18921 | 0.44545 | 0.00050706 | 0.4416 | -0.3345 | 0.554 | 9320.833 | 0.6193 | 674.9048 | -0.00040397 | -0.0233 | 0.67756 | -1.0344 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | 0.29682 | 0.306 | 0.39718 | 11.6327 | 0.19533 | 0.45308 | 0.0097889 | 7.4582 | 8.3724 | 11.196 | 8023.9878 | 6.0699 | 692.0033 | -0.00059 | -0.034 | 0.6933 | -1.049 |  | 388.7329 | 407.8837 | 576.0157 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0102 | 0.0131 | 9293.4129 | 675.6829 | 0.0067608 | 0.3882 | 0.67749 |  |  | 389.2887 | 407.1334 | 578.4347 | 0.28315 | 0.29613 | 0.42072 | 0.18395 | 0.18917 | 0.44514 | 0.00072369 | 0.3921 | -0.6805 | 0.7919 | 9372.1754 | 0.7746 | 675.4104 | 0.0088041 | 0.5056 | 0.67756 | -0.25379 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | 0.29681 | 0.30602 | 0.39717 | 11.637 | 0.19532 | 0.45309 | 0.0097866 | 7.4497 | 8.392 | 11.2051 | 8023.4817 | 6.0677 | 692.3985 | 0.0068582 | 0.3952 | 0.6933 | -0.42998 |  | 389.7528 | 408.9539 | 577.5276 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0101 | 0.013 | 9293.4301 | 676.0706 | 0.0067612 | 0.3877 | 0.67749 |  |  | 390.3645 | 408.3281 | 580.0681 | 0.28313 | 0.29616 | 0.42072 | 0.15302 | 0.18914 | 0.44515 | 0.00069893 | 0.3637 | -0.666 | 0.7656 | 9371.4489 | 0.7404 | 675.844 | 0.0075577 | 0.4336 | 0.67756 | -0.36005 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | 0.2968 | 0.30604 | 0.39717 | 11.6492 | 0.1953 | 0.4531 | 0.0097824 | 7.4364 | 8.4132 | 11.2122 | 8023.024 | 6.064 | 692.8039 | 0.0070394 | 0.4054 | 0.6933 | -0.41526 |  | 390.7741 | 410.0256 | 579.0417 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0101 | 0.013 | 9293.4472 | 676.4579 | 0.0067603 | 0.3873 | 0.67749 |  |  | 391.243 | 409.3894 | 580.7552 | 0.28322 | 0.29636 | 0.42041 | 0.15516 | 0.18914 | 0.44529 | 0.00057498 | 0.3571 | -0.5135 | 0.6305 | 9350.1234 | 0.6414 | 676.2281 | 0.0067022 | 0.3841 | 0.67756 | -0.43311 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | 0.29678 | 0.30604 | 0.39718 | 11.6318 | 0.19529 | 0.4531 | 0.0097716 | 7.4289 | 8.4177 | 11.2107 | 8023.9089 | 6.059 | 693.1693 | 0.0063523 | 0.3654 | 0.6933 | -0.47296 |  | 391.7969 | 411.0989 | 580.5579 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.01 | 0.0129 | 9293.4644 | 676.8448 | 0.006759 | 0.3869 | 0.67749 |  |  | 393.476 | 411.0702 | 582.4954 | 0.28368 | 0.29636 | 0.41996 | 0.0069813 | 0.18947 | 0.44536 | 0.00076684 | 0.7218 | -0.4375 | 0.8423 | 9321.2887 | 0.9418 | 676.8345 | 0.01059 | 0.6064 | 0.67756 | -0.10502 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | 0.29677 | 0.30604 | 0.3972 | 11.6026 | 0.19528 | 0.4531 | 0.0097638 | 7.4248 | 8.423 | 11.2121 | 8024.5438 | 6.0547 | 693.5187 | 0.0060795 | 0.3494 | 0.6933 | -0.49604 |  | 392.8212 | 412.1737 | 582.0764 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.01 | 0.0128 | 9293.4814 | 677.2313 | 0.0067585 | 0.3865 | 0.67749 |  |  | 394.3052 | 412.1016 | 582.6162 | 0.28387 | 0.29668 | 0.41944 | 0.017493 | 0.18949 | 0.44559 | 0.00069278 | 0.7436 | -0.192 | 0.7617 | 9285.9844 | 0.8418 | 677.2054 | 0.0064836 | 0.3709 | 0.67756 | -0.45259 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | 0.29676 | 0.30606 | 0.39718 | 11.6032 | 0.19526 | 0.45311 | 0.009763 | 7.4163 | 8.4445 | 11.2227 | 8023.8338 | 6.0526 | 693.9074 | 0.0067697 | 0.3887 | 0.6933 | -0.43935 |  | 393.847 | 413.25 | 583.5969 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0099 | 0.0127 | 9293.4984 | 677.6174 | 0.0067568 | 0.3861 | 0.67749 |  |  | 395.9652 | 413.5184 | 587.0804 | 0.28353 | 0.2961 | 0.42037 | 0.064949 | 0.18946 | 0.44518 | 0.00087352 | 0.7131 | -0.6434 | 0.9618 | 9350.5123 | 1.0439 | 677.7135 | 0.0088891 | 0.5081 | 0.67756 | -0.2501 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | 0.29672 | 0.30606 | 0.39721 | 11.8571 | 0.19523 | 0.45311 | 0.0097435 | 7.3989 | 8.4585 | 11.2219 | 8025.1682 | 6.0652 | 694.6328 | 0.012645 | 0.7254 | 0.6933 | 0.046294 |  | 394.8742 | 414.3279 | 585.1197 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0098 | 0.0126 | 9293.5153 | 678.0031 | 0.0067564 | 0.3857 | 0.67749 |  |  | 397.0639 | 414.6667 | 588.595 | 0.28355 | 0.29612 | 0.42033 | 0.081771 | 0.18946 | 0.44519 | 0.00086657 | 0.7221 | -0.6237 | 0.9551 | 9347.2504 | 1.0414 | 678.1241 | 0.0071897 | 0.4106 | 0.67756 | -0.394 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | 0.29671 | 0.30606 | 0.39723 | 11.8547 | 0.19522 | 0.4531 | 0.0097357 | 7.3941 | 8.4657 | 11.2243 | 8025.7395 | 6.0629 | 695.0166 | 0.006698 | 0.3838 | 0.6933 | -0.44642 |  | 395.9028 | 415.4073 | 586.6446 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0098 | 0.0126 | 9293.5321 | 678.3883 | 0.0067569 | 0.3852 | 0.67749 |  |  | 397.8297 | 415.6189 | 590.1555 | 0.28343 | 0.29611 | 0.42046 | 0.050938 | 0.18938 | 0.44517 | 0.00082682 | 0.6342 | -0.6524 | 0.9121 | 9355.5759 | 0.9752 | 678.4637 | 0.0059545 | 0.3396 | 0.67756 | -0.49879 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | 0.29671 | 0.3061 | 0.39718 | 11.8448 | 0.19521 | 0.45313 | 0.0097453 | 7.3876 | 8.5007 | 11.2464 | 8023.5905 | 6.0626 | 695.3901 | 0.0065226 | 0.3735 | 0.6933 | -0.46128 |  | 396.9329 | 416.4882 | 588.1717 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0097 | 0.0125 | 9293.5489 | 678.7732 | 0.0067543 | 0.3849 | 0.67749 |  |  | 398.9311 | 416.7566 | 591.7406 | 0.28345 | 0.29611 | 0.42044 | 0.064444 | 0.18939 | 0.44517 | 0.00082905 | 0.6433 | -0.6485 | 0.9156 | 9354.5144 | 0.9813 | 678.8686 | 0.0071022 | 0.4049 | 0.67756 | -0.40241 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | 0.29668 | 0.30608 | 0.39724 | 11.8102 | 0.19519 | 0.45311 | 0.0097227 | 7.375 | 8.4902 | 11.2304 | 8026.0612 | 6.0521 | 695.7302 | 0.0059465 | 0.3401 | 0.6933 | -0.50945 |  | 397.9645 | 417.5707 | 589.7009 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0096 | 0.0124 | 9293.5655 | 679.1576 | 0.0067548 | 0.3844 | 0.67749 |  |  | 399.7025 | 417.7985 | 593.2303 | 0.28333 | 0.29616 | 0.42051 | 0.054554 | 0.18929 | 0.44518 | 0.00075358 | 0.5304 | -0.6378 | 0.833 | 9358.5298 | 0.8711 | 679.2384 | 0.0064956 | 0.3698 | 0.67756 | -0.45422 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | 0.29666 | 0.30608 | 0.39725 | 11.7914 | 0.19518 | 0.45311 | 0.0097124 | 7.3674 | 8.4952 | 11.2293 | 8026.8838 | 6.0471 | 696.091 | 0.0063147 | 0.3608 | 0.6933 | -0.47959 |  | 398.9976 | 418.6547 | 591.2323 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0096 | 0.0123 | 9293.5822 | 679.5416 | 0.006754 | 0.384 | 0.67749 |  |  | 400.7476 | 418.8976 | 594.7247 | 0.28334 | 0.29617 | 0.42049 | 0.058019 | 0.18929 | 0.44519 | 0.00074614 | 0.5327 | -0.6265 | 0.8257 | 9356.7742 | 0.8665 | 679.6275 | 0.0068418 | 0.3891 | 0.67756 | -0.42573 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | 0.29664 | 0.30608 | 0.39727 | 11.7799 | 0.19517 | 0.4531 | 0.0097017 | 7.3607 | 8.4989 | 11.2278 | 8027.8262 | 6.0429 | 696.461 | 0.0064816 | 0.37 | 0.6933 | -0.46632 |  | 400.0321 | 419.7403 | 592.7659 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0095 | 0.0122 | 9293.5988 | 679.9252 | 0.0067532 | 0.3836 | 0.67749 |  |  | 401.8585 | 420.0873 | 596.2883 | 0.28335 | 0.2962 | 0.42044 | 0.08267 | 0.18929 | 0.44522 | 0.00072742 | 0.5291 | -0.6038 | 0.8059 | 9353.7059 | 0.85 | 680.0477 | 0.0073932 | 0.4202 | 0.67756 | -0.37983 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | 0.29662 | 0.30607 | 0.39731 | 11.7673 | 0.19515 | 0.4531 | 0.0096845 | 7.3484 | 8.4975 | 11.2188 | 8029.4654 | 6.0355 | 696.8292 | 0.0064567 | 0.3682 | 0.6933 | -0.46892 |  | 401.068 | 420.8273 | 594.3017 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0094 | 0.0121 | 9293.6153 | 680.3084 | 0.0067525 | 0.3832 | 0.67749 |  |  | 401.9288 | 420.1535 | 596.4032 | 0.28335 | 0.2962 | 0.42045 | 0.16011 | 0.18929 | 0.44521 | 0.00073129 | 0.531 | -0.6079 | 0.8102 | 9354.1764 | 0.8547 | 680.071 | 0.00041121 | 0.0233 | 0.67756 | -0.96561 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | 0.29659 | 0.30604 | 0.39737 | 11.742 | 0.19514 | 0.45307 | 0.0096614 | 7.3452 | 8.4786 | 11.2025 | 8032.4645 | 6.0291 | 697.18 | 0.0061561 | 0.3508 | 0.6933 | -0.49402 |  | 402.1055 | 421.9159 | 595.8396 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0094 | 0.0121 | 9293.6318 | 680.6912 | 0.0067513 | 0.3828 | 0.67749 |  |  | 402.9591 | 421.2436 | 597.8486 | 0.28336 | 0.29622 | 0.42041 | 0.15934 | 0.18929 | 0.44523 | 0.00071937 | 0.5329 | -0.59 | 0.7979 | 9351.5339 | 0.846 | 680.4549 | 0.006769 | 0.3839 | 0.67756 | -0.43341 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | 0.29657 | 0.30603 | 0.3974 | 11.7279 | 0.19513 | 0.45307 | 0.0096468 | 7.3371 | 8.4773 | 11.1963 | 8033.9335 | 6.0235 | 697.5454 | 0.0064192 | 0.3654 | 0.6933 | -0.47296 |  | 403.1444 | 423.0061 | 597.3797 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0093 | 0.012 | 9293.6482 | 681.0736 | 0.0067506 | 0.3824 | 0.67749 |  |  | 403.8925 | 422.2183 | 599.1445 | 0.28338 | 0.29624 | 0.42038 | 0.18624 | 0.1893 | 0.44524 | 0.00071333 | 0.5404 | -0.5754 | 0.7919 | 9349.0805 | 0.8448 | 680.7974 | 0.0060439 | 0.3425 | 0.67756 | -0.49451 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | 0.29657 | 0.30604 | 0.39739 | 11.4465 | 0.19513 | 0.45307 | 0.00965 | 7.3397 | 8.4801 | 11.2002 | 8033.5884 | 6.0025 | 697.5537 | 0.00014678 | 0.0083 | 0.6933 | -0.98803 |  | 404.1847 | 424.0978 | 598.9219 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0093 | 0.0119 | 9293.6645 | 681.4556 | 0.0067494 | 0.382 | 0.67749 |  |  | 405.0827 | 423.5063 | 600.8408 | 0.28339 | 0.29628 | 0.42034 | 0.13947 | 0.18929 | 0.44526 | 0.0006899 | 0.53 | -0.5509 | 0.7668 | 9346.1146 | 0.8206 | 681.2488 | 0.0079736 | 0.4514 | 0.67756 | -0.33378 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | 0.29653 | 0.30601 | 0.39746 | 11.4002 | 0.19512 | 0.45304 | 0.0096233 | 7.3293 | 8.4606 | 11.1788 | 8036.8048 | 5.9911 | 697.875 | 0.0056559 | 0.3213 | 0.6933 | -0.53657 |  | 405.2266 | 425.191 | 600.4664 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0092 | 0.0118 | 9293.6808 | 681.8372 | 0.0067492 | 0.3816 | 0.67749 |  |  | 407.0261 | 425.2256 | 603.788 | 0.28344 | 0.29611 | 0.42045 | 0.0081375 | 0.18939 | 0.44517 | 0.00082638 | 0.641 | -0.6569 | 0.9199 | 9355.3271 | 0.9827 | 681.8492 | 0.010617 | 0.6004 | 0.67756 | -0.11388 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | 0.29652 | 0.30602 | 0.39746 | 11.4023 | 0.1951 | 0.45305 | 0.0096176 | 7.3164 | 8.4777 | 11.1834 | 8036.6813 | 5.9868 | 698.2608 | 0.0067961 | 0.3858 | 0.6933 | -0.44353 |  | 406.2698 | 426.2858 | 602.013 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0091 | 0.0117 | 9293.697 | 682.2184 | 0.006748 | 0.3812 | 0.67749 |  |  | 408.106 | 426.424 | 605.2111 | 0.28346 | 0.29618 | 0.42036 | 0.03242 | 0.18937 | 0.44522 | 0.00078509 | 0.6291 | -0.6057 | 0.8749 | 9348.7297 | 0.9428 | 682.2664 | 0.0073827 | 0.4172 | 0.67756 | -0.38426 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | 0.29651 | 0.30603 | 0.39746 | 11.3915 | 0.19509 | 0.45305 | 0.0096132 | 7.3143 | 8.487 | 11.1892 | 8036.8982 | 5.9855 | 698.6287 | 0.0064912 | 0.3679 | 0.6933 | -0.46935 |  | 407.3146 | 427.3821 | 603.5617 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0091 | 0.0117 | 9293.7132 | 682.5991 | 0.0067487 | 0.3807 | 0.67749 |  |  | 409.067 | 427.1303 | 606.7639 | 0.28349 | 0.29601 | 0.4205 | 0.058917 | 0.18946 | 0.44512 | 0.00091899 | 0.7293 | -0.7174 | 1.0248 | 9359.2969 | 1.0981 | 682.5118 | 0.0043472 | 0.2454 | 0.67756 | -0.63782 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | 0.29649 | 0.30604 | 0.39747 | 11.3836 | 0.19508 | 0.45306 | 0.0096061 | 7.3038 | 8.4994 | 11.1918 | 8037.1116 | 5.9809 | 699.0002 | 0.0065585 | 0.3715 | 0.6933 | -0.46416 |  | 408.3608 | 428.4799 | 605.1127 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.009 | 0.0116 | 9293.7293 | 682.9795 | 0.0067467 | 0.3804 | 0.67749 |  |  | 410.2194 | 428.4088 | 608.3318 | 0.2835 | 0.29608 | 0.42042 | 0.016594 | 0.18945 | 0.44516 | 0.00087848 | 0.713 | -0.6714 | 0.9808 | 9353.6336 | 1.0571 | 682.9549 | 0.0078569 | 0.4431 | 0.67756 | -0.34603 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | 0.29648 | 0.30604 | 0.39748 | 11.3448 | 0.19507 | 0.45305 | 0.0095974 | 7.2982 | 8.5036 | 11.1915 | 8037.8409 | 5.9753 | 699.33 | 0.0058273 | 0.3298 | 0.6933 | -0.52431 |  | 409.4085 | 429.5793 | 606.6658 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0089 | 0.0115 | 9293.7453 | 683.3595 | 0.0067456 | 0.38 | 0.67749 | -0.00032171 | 0.0010254 | 411.4103 | 429.7019 | 609.9615 | 0.28352 | 0.29613 | 0.42035 | 0.02854 | 0.18944 | 0.44519 | 0.00084972 | 0.7057 | -0.634 | 0.9498 | 9348.7383 | 1.0296 | 683.4018 | 0.0079311 | 0.4469 | 0.67756 | -0.34043 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | 0.29648 | 0.30607 | 0.39746 | 11.3748 | 0.19505 | 0.45307 | 0.009602 | 7.2896 | 8.5343 | 11.2092 | 8036.3433 | 5.9768 | 699.7512 | 0.007452 | 0.4212 | 0.6933 | -0.39247 |  | 410.4577 | 430.6802 | 608.2211 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0089 | 0.0114 | 9293.7613 | 683.739 | 0.0067468 | 0.3795 | 0.67749 |  |  | 412.5835 | 430.8721 | 611.6512 | 0.28354 | 0.29611 | 0.42035 | 0.044557 | 0.18946 | 0.44519 | 0.00087014 | 0.7303 | -0.6426 | 0.9737 | 9348.6759 | 1.0571 | 683.8051 | 0.0071662 | 0.4033 | 0.67756 | -0.40477 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | 0.29645 | 0.30607 | 0.39748 | 11.3496 | 0.19503 | 0.45307 | 0.0095879 | 7.2723 | 8.5407 | 11.2031 | 8037.3105 | 5.9672 | 700.0983 | 0.0061454 | 0.3471 | 0.6933 | -0.49935 |  | 411.5083 | 431.7826 | 609.7786 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0088 | 0.0113 | 9293.7772 | 684.1182 | 0.0067444 | 0.3792 | 0.67749 |  |  | 413.7456 | 432.0989 | 613.2357 | 0.28357 | 0.29614 | 0.42029 | 0.073254 | 0.18947 | 0.44521 | 0.00085732 | 0.7364 | -0.6157 | 0.9604 | 9344.6057 | 1.048 | 684.2268 | 0.0074979 | 0.4217 | 0.67756 | -0.37762 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | 0.29643 | 0.30605 | 0.39752 | 11.3159 | 0.19503 | 0.45306 | 0.0095727 | 7.2712 | 8.5312 | 11.1952 | 8039.2452 | 5.9623 | 700.4337 | 0.0059431 | 0.3354 | 0.6933 | -0.51623 |  | 412.5604 | 432.8866 | 611.3382 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0088 | 0.0113 | 9293.793 | 684.497 | 0.0067434 | 0.3788 | 0.67749 |  |  | 414.4475 | 433.0313 | 614.6356 | 0.28346 | 0.29617 | 0.42037 | 0.033427 | 0.18938 | 0.44521 | 0.00079408 | 0.6382 | -0.6184 | 0.8903 | 9349.7144 | 0.9577 | 684.5466 | 0.0056904 | 0.3198 | 0.67756 | -0.52801 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | 0.29642 | 0.30608 | 0.3975 | 11.3226 | 0.19501 | 0.45307 | 0.0095739 | 7.2633 | 8.5547 | 11.2081 | 8038.3319 | 5.9615 | 700.8226 | 0.0068989 | 0.3889 | 0.6933 | -0.43906 |  | 413.6139 | 433.9921 | 612.9001 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0087 | 0.0112 | 9293.8089 | 684.8754 | 0.0067432 | 0.3784 | 0.67749 |  |  | 415.6163 | 434.2993 | 616.2394 | 0.28347 | 0.29622 | 0.42031 | 0.070785 | 0.18937 | 0.44524 | 0.00076681 | 0.6314 | -0.5831 | 0.8608 | 9345.1237 | 0.9316 | 684.9803 | 0.007727 | 0.4337 | 0.67756 | -0.35991 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | 0.2964 | 0.30607 | 0.39752 | 11.2934 | 0.195 | 0.45306 | 0.0095617 | 7.2533 | 8.5574 | 11.2038 | 8039.3937 | 5.9545 | 701.1631 | 0.0060476 | 0.3405 | 0.6933 | -0.50887 |  | 414.669 | 435.0992 | 614.464 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0086 | 0.0111 | 9293.8246 | 685.2533 | 0.0067436 | 0.3779 | 0.67749 |  |  | 416.456 | 435.3698 | 617.8529 | 0.28337 | 0.29623 | 0.4204 | 0.062193 | 0.18929 | 0.44524 | 0.00071076 | 0.5352 | -0.5893 | 0.7986 | 9350.5923 | 0.8456 | 685.3456 | 0.0065146 | 0.3653 | 0.67756 | -0.46086 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | 0.29639 | 0.30608 | 0.39753 | 11.2611 | 0.19498 | 0.45307 | 0.0095526 | 7.2402 | 8.5675 | 11.2031 | 8039.8263 | 5.9467 | 701.4991 | 0.0059709 | 0.336 | 0.6933 | -0.51536 |  | 415.7254 | 436.2078 | 616.0302 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0086 | 0.011 | 9293.8403 | 685.6309 | 0.0067416 | 0.3776 | 0.67749 |  |  | 417.6023 | 436.5552 | 619.3721 | 0.2834 | 0.29626 | 0.42033 | 0.079641 | 0.1893 | 0.44526 | 0.00070368 | 0.5536 | -0.5629 | 0.7915 | 9346.0076 | 0.8475 | 685.749 | 0.0072009 | 0.4034 | 0.67756 | -0.40463 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | 0.29637 | 0.30609 | 0.39753 | 11.241 | 0.19497 | 0.45307 | 0.0095475 | 7.2322 | 8.5798 | 11.2074 | 8039.9127 | 5.9426 | 701.8509 | 0.0062581 | 0.3518 | 0.6933 | -0.49257 |  | 416.7834 | 437.318 | 617.5986 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0085 | 0.0109 | 9293.8559 | 686.0081 | 0.0067411 | 0.3772 | 0.67749 |  |  | 417.6226 | 436.5954 | 619.3985 | 0.2834 | 0.29627 | 0.42033 | 0.16523 | 0.1893 | 0.44527 | 0.0006956 | 0.5471 | -0.5566 | 0.7825 | 9345.467 | 0.8386 | 685.7627 | 0.00024412 | 0.0137 | 0.67756 | -0.97978 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | 0.29636 | 0.30608 | 0.39756 | 11.2304 | 0.19496 | 0.45306 | 0.0095368 | 7.23 | 8.5791 | 11.2056 | 8041.1005 | 5.9401 | 702.2152 | 0.0064867 | 0.3643 | 0.6933 | -0.47455 |  | 417.8428 | 438.4297 | 619.1691 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0084 | 0.0109 | 9293.8715 | 686.3849 | 0.0067401 | 0.3768 | 0.67749 |  |  | 418.658 | 437.6843 | 620.8182 | 0.28342 | 0.2963 | 0.42028 | 0.17002 | 0.1893 | 0.44528 | 0.00068558 | 0.5537 | -0.5356 | 0.7719 | 9342.2078 | 0.8327 | 686.1323 | 0.0066108 | 0.3696 | 0.67756 | -0.45451 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | 0.29631 | 0.30607 | 0.39762 | 11.4523 | 0.19494 | 0.45305 | 0.0095073 | 7.212 | 8.5748 | 11.1908 | 8044.0775 | 5.9479 | 702.8901 | 0.01203 | 0.6749 | 0.6933 | -0.026546 |  | 418.9037 | 439.5429 | 620.7418 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0084 | 0.0108 | 9293.887 | 686.7613 | 0.0067396 | 0.3764 | 0.67749 |  |  | 419.8009 | 438.8706 | 622.3927 | 0.28345 | 0.29632 | 0.42023 | 0.15295 | 0.18931 | 0.4453 | 0.00068194 | 0.566 | -0.5182 | 0.7687 | 9339.1866 | 0.8344 | 686.5341 | 0.0071911 | 0.4018 | 0.67756 | -0.40699 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | 0.29631 | 0.30608 | 0.39761 | 11.2136 | 0.19493 | 0.45305 | 0.0095093 | 7.2089 | 8.5827 | 11.1949 | 8043.5835 | 5.9285 | 702.9482 | 0.0010357 | 0.0581 | 0.6933 | -0.9162 |  | 419.9661 | 440.6577 | 622.3167 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0083 | 0.0107 | 9293.9025 | 687.1373 | 0.0067391 | 0.376 | 0.67749 |  |  | 420.8844 | 440.0424 | 623.8931 | 0.28346 | 0.29636 | 0.42018 | 0.13963 | 0.18931 | 0.44533 | 0.00065999 | 0.5602 | -0.4893 | 0.7447 | 9335.4689 | 0.8126 | 686.9298 | 0.0070917 | 0.3957 | 0.67756 | -0.41599 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | 0.2963 | 0.30608 | 0.39762 | 11.186 | 0.19492 | 0.45305 | 0.0095039 | 7.2043 | 8.5911 | 11.1986 | 8043.8886 | 5.9249 | 703.2884 | 0.0060755 | 0.3402 | 0.6933 | -0.50931 |  | 421.0299 | 441.774 | 623.8937 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0083 | 0.0106 | 9293.9179 | 687.5129 | 0.0067382 | 0.3756 | 0.67749 |  |  | 422.0492 | 441.2783 | 625.5024 | 0.28348 | 0.29639 | 0.42013 | 0.11221 | 0.18931 | 0.44535 | 0.00064654 | 0.5627 | -0.4647 | 0.7303 | 9331.939 | 0.8012 | 687.3462 | 0.0074671 | 0.4164 | 0.67756 | -0.38544 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | 0.29637 | 0.30606 | 0.39757 | 11.1791 | 0.19498 | 0.45305 | 0.0095405 | 7.277 | 8.6003 | 11.2525 | 8041.533 | 5.9578 | 703.6559 | 0.0065699 | 0.3675 | 0.6933 | -0.46993 |  | 422.0952 | 442.8918 | 625.473 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0082 | 0.0105 | 9293.9331 | 687.8881 | 0.0067382 | 0.3752 | 0.67749 |  |  | 423.1465 | 442.4014 | 627.0103 | 0.2835 | 0.2964 | 0.42009 | 0.11073 | 0.18932 | 0.44536 | 0.0006509 | 0.5805 | -0.4522 | 0.736 | 9329.3507 | 0.8111 | 687.7236 | 0.0067747 | 0.3774 | 0.67756 | -0.443 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | 0.29646 | 0.30604 | 0.3975 | 11.4404 | 0.19506 | 0.45305 | 0.00959 | 7.3805 | 8.6171 | 11.3325 | 8038.4112 | 6.0264 | 704.3823 | 0.012998 | 0.7264 | 0.6933 | 0.047736 |  | 423.162 | 444.0113 | 627.0544 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0081 | 0.0105 | 9293.9485 | 688.2629 | 0.0067373 | 0.3748 | 0.67749 |  |  | 424.2116 | 443.4993 | 628.4897 | 0.28353 | 0.29642 | 0.42006 | 0.11531 | 0.18933 | 0.44537 | 0.00065312 | 0.5938 | -0.4406 | 0.7392 | 9327.0972 | 0.8174 | 688.0916 | 0.0066131 | 0.368 | 0.67756 | -0.45687 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | 0.29644 | 0.30607 | 0.39749 | 11.1762 | 0.19503 | 0.45307 | 0.0095835 | 7.3489 | 8.6349 | 11.3256 | 8037.8406 | 5.9935 | 704.4044 | 0.0003951 | 0.0221 | 0.6933 | -0.96812 |  | 424.2303 | 445.1322 | 628.638 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0081 | 0.0104 | 9293.9637 | 688.6373 | 0.0067368 | 0.3744 | 0.67749 |  |  | 425.359 | 444.7593 | 629.9123 | 0.28357 | 0.2965 | 0.41993 | 0.083773 | 0.18933 | 0.44543 | 0.00061874 | 0.5927 | -0.3767 | 0.7011 | 9318.4394 | 0.7821 | 688.5129 | 0.0075775 | 0.4213 | 0.67756 | -0.37821 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | 0.29643 | 0.3061 | 0.39747 | 11.4582 | 0.19501 | 0.45308 | 0.0095834 | 7.3413 | 8.6705 | 11.3479 | 8036.8101 | 6.0155 | 705.1577 | 0.013503 | 0.7533 | 0.6933 | 0.086536 |  | 425.3 | 446.2547 | 630.2238 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.008 | 0.0103 | 9293.9789 | 689.0114 | 0.0067346 | 0.3741 | 0.67749 |  |  | 426.5436 | 446.0064 | 631.6677 | 0.28357 | 0.2965 | 0.41993 | 0.055641 | 0.18933 | 0.44543 | 0.00061536 | 0.5902 | -0.3748 | 0.698 | 9318.2792 | 0.7784 | 688.9287 | 0.0074848 | 0.4158 | 0.67756 | -0.38633 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | 0.2964 | 0.3061 | 0.39749 | 11.4386 | 0.19499 | 0.45308 | 0.0095688 | 7.3232 | 8.6765 | 11.341 | 8037.847 | 6.006 | 705.5068 | 0.0062637 | 0.3491 | 0.6933 | -0.49647 |  | 426.3712 | 447.3787 | 631.8118 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.008 | 0.0102 | 9293.994 | 689.385 | 0.006736 | 0.3736 | 0.67749 |  |  | 427.6262 | 447.1507 | 633.0724 | 0.2836 | 0.29655 | 0.41985 | 0.050964 | 0.18934 | 0.44546 | 0.00060544 | 0.6006 | -0.3383 | 0.6875 | 9312.8169 | 0.7694 | 689.3093 | 0.0068586 | 0.3806 | 0.67756 | -0.43828 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | 0.29641 | 0.30612 | 0.39747 | 11.4198 | 0.19499 | 0.45309 | 0.0095753 | 7.3285 | 8.6956 | 11.3591 | 8036.8185 | 6.0088 | 705.8564 | 0.0062792 | 0.3496 | 0.6933 | -0.49575 |  | 427.4438 | 448.5043 | 633.4019 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0079 | 0.0102 | 9294.0091 | 689.7583 | 0.0067334 | 0.3733 | 0.67749 |  |  | 428.8112 | 448.4304 | 634.7622 | 0.2836 | 0.29658 | 0.41982 | 0.016477 | 0.18933 | 0.44548 | 0.00058805 | 0.5914 | -0.3161 | 0.6685 | 9310.234 | 0.7488 | 689.7338 | 0.0076555 | 0.4245 | 0.67756 | -0.37349 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | 0.29639 | 0.30613 | 0.39748 | 11.4013 | 0.19497 | 0.45309 | 0.009568 | 7.3167 | 8.7077 | 11.3608 | 8037.0554 | 6.0031 | 706.2061 | 0.0062857 | 0.3497 | 0.6933 | -0.4956 |  | 428.518 | 449.6314 | 634.9942 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0078 | 0.0101 | 9294.024 | 690.1312 | 0.006733 | 0.3729 | 0.67749 |  |  | 429.9321 | 449.5937 | 636.4741 | 0.2836 | 0.29657 | 0.41984 | 0.0083846 | 0.18933 | 0.44547 | 0.00059254 | 0.5914 | -0.3278 | 0.6743 | 9311.7968 | 0.7547 | 690.1187 | 0.0069477 | 0.3849 | 0.67756 | -0.43193 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | 0.29634 | 0.30627 | 0.39739 | 11.4746 | 0.19488 | 0.45317 | 0.0095657 | 7.2121 | 8.8092 | 11.3722 | 8032.2028 | 5.9759 | 706.6783 | 0.0084976 | 0.4722 | 0.6933 | -0.31891 |  | 429.5936 | 450.7601 | 636.5887 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0078 | 0.01 | 9294.039 | 690.5036 | 0.0067344 | 0.3724 | 0.67749 |  |  | 431.0457 | 450.7379 | 637.9214 | 0.28364 | 0.2966 | 0.41977 | 0.004925 | 0.18935 | 0.4455 | 0.0005975 | 0.6135 | -0.3003 | 0.6806 | 9307.0376 | 0.7623 | 690.4963 | 0.0068253 | 0.3776 | 0.67756 | -0.4427 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | 0.29631 | 0.30625 | 0.39743 | 11.4358 | 0.19487 | 0.45316 | 0.0095479 | 7.2068 | 8.7985 | 11.3607 | 8034.34 | 5.9685 | 707.0001 | 0.0057956 | 0.3218 | 0.6933 | -0.53585 |  | 430.6707 | 451.8903 | 638.1854 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0077 | 0.0099 | 9294.0539 | 690.8757 | 0.0067323 | 0.3721 | 0.67749 |  |  | 431.5157 | 451.6353 | 637.945 | 0.28369 | 0.29691 | 0.4194 | 0.05643 | 0.18926 | 0.4457 | 0.00045281 | 0.5176 | -0.0707 | 0.5162 | 9280.7701 | 0.5575 | 690.7919 | 0.0053453 | 0.2956 | 0.67756 | -0.56373 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | 0.29629 | 0.30641 | 0.3973 | 11.4906 | 0.19479 | 0.45324 | 0.0095673 | 7.1201 | 8.9152 | 11.397 | 8027.3526 | 5.9523 | 707.4467 | 0.0080498 | 0.4466 | 0.6933 | -0.35584 |  | 431.7492 | 453.0221 | 639.7843 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0077 | 0.0098 | 9294.0687 | 691.2475 | 0.0067301 | 0.3718 | 0.67749 |  |  | 432.3633 | 452.7342 | 638.1186 | 0.28385 | 0.29722 | 0.41893 | 0.063551 | 0.18927 | 0.44591 | 0.00047024 | 0.5195 | 0.1707 | 0.5366 | 9248.5573 | 0.4701 | 691.153 | 0.0065363 | 0.3611 | 0.67756 | -0.46706 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | 0.29628 | 0.30643 | 0.3973 | 11.452 | 0.19477 | 0.45325 | 0.0095627 | 7.1081 | 8.9299 | 11.4011 | 8027.2754 | 5.946 | 707.7679 | 0.0057959 | 0.3212 | 0.6933 | -0.53671 |  | 432.8292 | 454.1554 | 641.3854 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0076 | 0.0098 | 9294.0835 | 691.6188 | 0.0067316 | 0.3713 | 0.67749 |  |  | 433.1941 | 453.7771 | 639.7153 | 0.28375 | 0.29723 | 0.41902 | 0.083297 | 0.18919 | 0.4459 | 0.00039434 | 0.4325 | 0.1589 | 0.4503 | 9254.2362 | 0.3868 | 691.495 | 0.0061969 | 0.342 | 0.67756 | -0.49525 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | 0.29623 | 0.30637 | 0.3974 | 11.439 | 0.19476 | 0.45321 | 0.0095264 | 7.1039 | 8.8914 | 11.3685 | 8032.1386 | 5.9366 | 708.123 | 0.0064129 | 0.3551 | 0.6933 | -0.48782 |  | 433.9107 | 455.2902 | 642.9886 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0075 | 0.0097 | 9294.0983 | 691.9898 | 0.006729 | 0.371 | 0.67749 |  |  | 433.588 | 454.5081 | 647.0483 | 0.28244 | 0.29607 | 0.42149 | 0.17178 | 0.18867 | 0.445 | 0.00078492 | -0.1559 | -0.8723 | 0.8971 | 9421.5429 | 0.5219 | 691.7342 | 0.0043386 | 0.2392 | 0.67756 | -0.64697 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | 0.29618 | 0.30632 | 0.3975 | 11.4424 | 0.19474 | 0.45318 | 0.0094868 | 7.0886 | 8.8573 | 11.3324 | 8037.0095 | 5.9246 | 708.4996 | 0.0068096 | 0.3766 | 0.6933 | -0.4568 |  | 434.9937 | 456.4266 | 644.594 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0075 | 0.0096 | 9294.113 | 692.3603 | 0.0067305 | 0.3705 | 0.67749 |  |  | 434.3927 | 455.5209 | 648.6349 | 0.28234 | 0.29607 | 0.42159 | 0.19843 | 0.1886 | 0.44498 | 0.00081478 | -0.2426 | -0.8882 | 0.932 | 9427.8144 | 0.5073 | 692.0651 | 0.0060077 | 0.3309 | 0.67756 | -0.51163 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | 0.29617 | 0.30633 | 0.39751 | 11.4166 | 0.19473 | 0.45318 | 0.0094788 | 7.0795 | 8.865 | 11.3329 | 8037.5448 | 5.9193 | 708.8369 | 0.0061029 | 0.3373 | 0.6933 | -0.51349 |  | 436.0782 | 457.5646 | 646.2017 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0074 | 0.0095 | 9294.1276 | 692.7305 | 0.0067289 | 0.3702 | 0.67749 |  |  | 436.3707 | 457.1467 | 644.223 | 0.28377 | 0.29728 | 0.41894 | 0.091331 | 0.18919 | 0.44594 | 0.00040685 | 0.4319 | 0.2019 | 0.466 | 9248.7008 | 0.3754 | 692.5947 | 0.0096238 | 0.5296 | 0.67756 | -0.21837 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | 0.2962 | 0.30641 | 0.3974 | 11.3655 | 0.19472 | 0.45323 | 0.0095153 | 7.077 | 8.9342 | 11.3855 | 8031.8681 | 5.9245 | 709.1398 | 0.0054855 | 0.3029 | 0.6933 | -0.56311 |  | 437.1641 | 458.7041 | 647.8115 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0074 | 0.0095 | 9294.1422 | 693.1003 | 0.0067282 | 0.3698 | 0.67749 |  |  | 437.5517 | 458.389 | 645.8992 | 0.28379 | 0.2973 | 0.41891 | 0.068694 | 0.18919 | 0.44595 | 0.00041393 | 0.4353 | 0.2147 | 0.4746 | 9246.9005 | 0.3757 | 692.9982 | 0.0073386 | 0.4035 | 0.67756 | -0.40448 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | 0.29615 | 0.30635 | 0.3975 | 11.3277 | 0.19471 | 0.45319 | 0.0094768 | 7.0696 | 8.8932 | 11.349 | 8036.9606 | 5.9114 | 709.46 | 0.005805 | 0.3202 | 0.6933 | -0.53815 |  | 438.2515 | 459.8451 | 649.4235 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0073 | 0.0094 | 9294.1567 | 693.4697 | 0.0067279 | 0.3694 | 0.67749 |  |  | 438.3854 | 459.8965 | 654.6978 | 0.28229 | 0.29614 | 0.42158 | 0.011178 | 0.18853 | 0.44502 | 0.00080312 | -0.3165 | -0.854 | 0.9221 | 9426.1962 | 0.4758 | 693.4864 | 0.0088882 | 0.4882 | 0.67756 | -0.27947 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | 0.29622 | 0.30651 | 0.39727 | 11.3125 | 0.1947 | 0.45329 | 0.0095515 | 7.063 | 9.0256 | 11.4489 | 8025.533 | 5.9281 | 709.8101 | 0.0063533 | 0.3501 | 0.6933 | -0.49503 |  | 439.3404 | 460.9877 | 651.0376 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0072 | 0.0093 | 9294.1712 | 693.8388 | 0.0067254 | 0.3691 | 0.67749 |  |  | 438.4065 | 459.9534 | 654.5737 | 0.28231 | 0.29618 | 0.42151 | 0.22437 | 0.18853 | 0.44505 | 0.00077448 | -0.3178 | -0.8184 | 0.8893 | 9421.3806 | 0.4589 | 693.5048 | 0.00033518 | 0.0184 | 0.67756 | -0.97284 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | 0.29621 | 0.30652 | 0.39726 | 11.3392 | 0.19469 | 0.4533 | 0.0095494 | 7.0539 | 9.0449 | 11.4586 | 8025.1737 | 5.929 | 710.2162 | 0.007375 | 0.4061 | 0.6933 | -0.41425 |  | 440.4307 | 462.1318 | 652.654 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0072 | 0.0092 | 9294.1856 | 694.2075 | 0.0067256 | 0.3687 | 0.67749 |  |  | 440.6827 | 461.6322 | 650.3557 | 0.28382 | 0.29731 | 0.41886 | 0.10811 | 0.18921 | 0.44596 | 0.00043972 | 0.4611 | 0.2321 | 0.5056 | 9243.5545 | 0.3973 | 694.0466 | 0.0098814 | 0.5418 | 0.67756 | -0.20036 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | 0.29623 | 0.3064 | 0.39737 | 11.2708 | 0.19475 | 0.45323 | 0.0095321 | 7.1318 | 8.9675 | 11.4461 | 8030.7172 | 5.9431 | 710.4942 | 0.0050557 | 0.278 | 0.6933 | -0.59902 |  | 441.5225 | 463.2775 | 654.2725 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41965 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0071 | 0.0092 | 9294.1999 | 694.5757 | 0.0067268 | 0.3682 | 0.67749 |  |  | 441.7559 | 462.7985 | 651.8738 | 0.28383 | 0.29735 | 0.41883 | 0.10339 | 0.1892 | 0.44598 | 0.00044119 | 0.4514 | 0.2551 | 0.5078 | 9241.0287 | 0.3835 | 694.4219 | 0.006853 | 0.3753 | 0.67756 | -0.4461 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | 0.29622 | 0.30641 | 0.39737 | 11.2792 | 0.19474 | 0.45323 | 0.0095298 | 7.1272 | 8.9821 | 11.4547 | 8030.5768 | 5.9435 | 710.8747 | 0.0069242 | 0.3805 | 0.6933 | -0.45118 |  | 442.6158 | 464.4247 | 655.8933 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0071 | 0.0091 | 9294.2143 | 694.9437 | 0.0067233 | 0.368 | 0.67749 |  |  | 442.7806 | 464.4801 | 661.3554 | 0.28227 | 0.29611 | 0.42162 | 0.011929 | 0.18854 | 0.445 | 0.00082069 | -0.3148 | -0.8805 | 0.946 | 9429.2104 | 0.4903 | 694.9614 | 0.0098559 | 0.5395 | 0.67756 | -0.20376 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | 0.29625 | 0.30626 | 0.39749 | 11.1931 | 0.19481 | 0.45315 | 0.0095129 | 7.2219 | 8.8896 | 11.442 | 8036.9154 | 5.9625 | 711.1282 | 0.0046179 | 0.2535 | 0.6933 | -0.63436 |  | 443.7106 | 465.5735 | 657.5162 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.007 | 0.009 | 9294.2285 | 695.3112 | 0.0067246 | 0.3675 | 0.67749 |  |  | 442.8083 | 464.51 | 661.3893 | 0.28228 | 0.29611 | 0.42161 | 0.22843 | 0.18854 | 0.445 | 0.00081935 | -0.3146 | -0.879 | 0.9445 | 9428.9996 | 0.492 | 694.971 | 0.00017516 | 0.0096 | 0.67756 | -0.98583 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | 0.29622 | 0.30628 | 0.3975 | 11.1832 | 0.19479 | 0.45316 | 0.0095018 | 7.198 | 8.9054 | 11.4394 | 8037.2326 | 5.9532 | 711.4836 | 0.0064798 | 0.3554 | 0.6933 | -0.48738 |  | 444.8069 | 466.7239 | 659.1413 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0069 | 0.0089 | 9294.2428 | 695.6783 | 0.0067244 | 0.3671 | 0.67749 |  |  | 445.6547 | 466.5526 | 663.0087 | 0.28292 | 0.29618 | 0.4209 | 0.036703 | 0.18898 | 0.44514 | 0.00065077 | 0.1937 | -0.7189 | 0.7514 | 9382.7366 | 0.6268 | 695.6237 | 0.011952 | 0.6527 | 0.67756 | -0.036687 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | 0.2962 | 0.30629 | 0.39751 | 11.4685 | 0.19477 | 0.45316 | 0.0094934 | 7.1892 | 8.9282 | 11.4516 | 8037.5073 | 5.9742 | 712.2348 | 0.013708 | 0.7512 | 0.6933 | 0.083507 |  | 445.9046 | 467.8758 | 660.7687 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0069 | 0.0089 | 9294.2569 | 696.0451 | 0.0067228 | 0.3668 | 0.67749 |  |  | 446.5379 | 467.6695 | 663.2419 | 0.28308 | 0.29647 | 0.42045 | 0.044093 | 0.18898 | 0.44534 | 0.0004623 | 0.2021 | -0.4885 | 0.5343 | 9351.2885 | 0.4851 | 695.9795 | 0.0065188 | 0.3558 | 0.67756 | -0.47488 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | 0.29617 | 0.30627 | 0.39755 | 11.4615 | 0.19475 | 0.45315 | 0.0094718 | 7.1776 | 8.9177 | 11.4363 | 8039.9156 | 5.9666 | 712.5933 | 0.0065477 | 0.3585 | 0.6933 | -0.48291 |  | 447.0038 | 469.0292 | 662.3982 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0068 | 0.0088 | 9294.2711 | 696.4115 | 0.0067222 | 0.3664 | 0.67749 |  |  | 447.9436 | 468.9331 | 666.5258 | 0.2829 | 0.29616 | 0.42095 | 0.020489 | 0.18898 | 0.44512 | 0.00066918 | 0.1918 | -0.743 | 0.7742 | 9385.9038 | 0.6407 | 696.381 | 0.0073643 | 0.4015 | 0.67756 | -0.40743 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | 0.29615 | 0.30627 | 0.39758 | 11.4541 | 0.19474 | 0.45314 | 0.0094609 | 7.17 | 8.9205 | 11.4338 | 8040.9242 | 5.9626 | 712.9508 | 0.0065358 | 0.3575 | 0.6933 | -0.48435 |  | 448.1045 | 470.1842 | 664.0298 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0068 | 0.0087 | 9294.2851 | 696.7776 | 0.0067199 | 0.3661 | 0.67749 |  |  | 449.037 | 470.0674 | 668.1612 | 0.2829 | 0.29615 | 0.42095 | 0.024841 | 0.18898 | 0.44511 | 0.00067336 | 0.195 | -0.7481 | 0.7798 | 9386.3425 | 0.6464 | 696.7406 | 0.0065992 | 0.3596 | 0.67756 | -0.46927 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | 0.29616 | 0.30628 | 0.39756 | 11.1752 | 0.19475 | 0.45315 | 0.0094692 | 7.1779 | 8.9267 | 11.4437 | 8040.0508 | 5.9449 | 712.9436 | -0.00013153 | -0.0072 | 0.6933 | -1.0104 |  | 449.2067 | 471.3407 | 665.6637 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0067 | 0.0086 | 9294.2991 | 697.1432 | 0.006722 | 0.3656 | 0.67749 |  |  | 450.298 | 471.3288 | 670.0067 | 0.28292 | 0.29613 | 0.42096 | 0.0025247 | 0.189 | 0.4451 | 0.00068782 | 0.2175 | -0.7604 | 0.7974 | 9386.838 | 0.6718 | 697.1395 | 0.00733 | 0.3989 | 0.67756 | -0.41127 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | 0.29623 | 0.30645 | 0.39732 | 11.1578 | 0.19473 | 0.45326 | 0.0095451 | 7.166 | 9.0666 | 11.5458 | 8028.1682 | 5.9597 | 713.287 | 0.0062888 | 0.3434 | 0.6933 | -0.50469 |  | 450.3103 | 472.4988 | 667.2998 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0067 | 0.0086 | 9294.3131 | 697.5085 | 0.00672 | 0.3653 | 0.67749 |  |  | 451.4405 | 472.5228 | 671.6401 | 0.28293 | 0.29614 | 0.42093 | 0.0050794 | 0.189 | 0.44511 | 0.00068046 | 0.2229 | -0.7509 | 0.7896 | 9385.2089 | 0.6698 | 697.5161 | 0.006926 | 0.3766 | 0.67756 | -0.44418 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | 0.29622 | 0.30647 | 0.39731 | 11.1596 | 0.19472 | 0.45327 | 0.0095431 | 7.1499 | 9.0902 | 11.5544 | 8027.5337 | 5.9563 | 713.6557 | 0.0067617 | 0.3687 | 0.6933 | -0.4682 |  | 451.4154 | 473.6584 | 668.9381 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0066 | 0.0085 | 9294.327 | 697.8734 | 0.0067199 | 0.3649 | 0.67749 |  |  | 452.5136 | 473.6227 | 673.3105 | 0.28292 | 0.29612 | 0.42096 | 0.0075371 | 0.189 | 0.4451 | 0.00069643 | 0.2261 | -0.7701 | 0.8089 | 9387.56 | 0.6846 | 697.8622 | 0.0063716 | 0.3461 | 0.67756 | -0.48919 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | 0.29628 | 0.30662 | 0.3971 | 11.1258 | 0.1947 | 0.45336 | 0.0096106 | 7.1422 | 9.2122 | 11.646 | 8017.2006 | 5.9701 | 713.9763 | 0.0058822 | 0.3206 | 0.6933 | -0.53758 |  | 452.522 | 474.8196 | 670.5785 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0065 | 0.0084 | 9294.3409 | 698.238 | 0.0067176 | 0.3646 | 0.67749 |  |  | 453.649 | 474.8197 | 674.9278 | 0.28293 | 0.29613 | 0.42094 | 2.1061e-05 | 0.18901 | 0.44511 | 0.00068521 | 0.2283 | -0.7568 | 0.7967 | 9385.5758 | 0.6776 | 698.238 | 0.006923 | 0.3758 | 0.67756 | -0.44536 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | 0.29617 | 0.3065 | 0.39733 | 11.1338 | 0.19467 | 0.45328 | 0.0095214 | 7.1078 | 9.1162 | 11.5491 | 8028.489 | 5.9401 | 714.3526 | 0.0069128 | 0.3763 | 0.6933 | -0.45724 |  | 453.6301 | 475.9824 | 672.2212 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0065 | 0.0083 | 9294.3547 | 698.6022 | 0.006718 | 0.3642 | 0.67749 |  |  | 454.8529 | 476.0502 | 676.7061 | 0.28294 | 0.29612 | 0.42094 | 0.014244 | 0.18902 | 0.4451 | 0.00069299 | 0.2396 | -0.7638 | 0.8065 | 9385.8922 | 0.691 | 698.6234 | 0.0071064 | 0.3854 | 0.67756 | -0.43119 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | 0.29612 | 0.30655 | 0.39733 | 11.0775 | 0.19461 | 0.4533 | 0.0095058 | 7.044 | 9.1527 | 11.539 | 8028.0168 | 5.9154 | 714.6421 | 0.0053222 | 0.2895 | 0.6933 | -0.58243 |  | 454.7397 | 477.1467 | 673.866 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0064 | 0.0083 | 9294.3685 | 698.966 | 0.0067175 | 0.3638 | 0.67749 |  |  | 455.9392 | 477.1866 | 678.3473 | 0.28293 | 0.29612 | 0.42095 | 0.0083622 | 0.18901 | 0.4451 | 0.000696 | 0.2382 | -0.7687 | 0.8108 | 9386.5243 | 0.6929 | 698.9784 | 0.0065539 | 0.355 | 0.67756 | -0.47606 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | 0.29602 | 0.30645 | 0.39752 | 11.1172 | 0.19458 | 0.45323 | 0.009429 | 7.011 | 9.0761 | 11.4583 | 8037.5416 | 5.8914 | 715.0603 | 0.0076978 | 0.4182 | 0.6933 | -0.3968 |  | 455.8507 | 478.3125 | 675.5131 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0064 | 0.0082 | 9294.3822 | 699.3294 | 0.0067179 | 0.3634 | 0.67749 |  |  | 457.0621 | 478.362 | 679.8818 | 0.28296 | 0.29614 | 0.4209 | 0.010349 | 0.18902 | 0.44512 | 0.00068028 | 0.2477 | -0.7475 | 0.7933 | 9383.1489 | 0.6868 | 699.3448 | 0.0067698 | 0.3664 | 0.67756 | -0.45923 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | 0.29594 | 0.30651 | 0.39754 | 11.0564 | 0.1945 | 0.45325 | 0.0093979 | 6.9171 | 9.1109 | 11.4289 | 8038.2095 | 5.8545 | 715.3431 | 0.005208 | 0.2828 | 0.6933 | -0.5921 |  | 456.9633 | 479.48 | 677.1623 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0063 | 0.0081 | 9294.3958 | 699.6925 | 0.0067156 | 0.3631 | 0.67749 |  |  | 458.1619 | 479.4354 | 681.6682 | 0.28294 | 0.29608 | 0.42097 | 0.0093017 | 0.18904 | 0.44508 | 0.00072195 | 0.2642 | -0.794 | 0.8426 | 9388.5173 | 0.7296 | 699.6787 | 0.0061729 | 0.3339 | 0.67756 | -0.5072 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | 0.29593 | 0.30653 | 0.39755 | 11.1779 | 0.19448 | 0.45326 | 0.0093925 | 6.9051 | 9.1314 | 11.4381 | 8038.1768 | 5.8622 | 715.8707 | 0.0097273 | 0.5276 | 0.6933 | -0.23901 |  | 458.0773 | 480.6489 | 678.8138 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0062 | 0.008 | 9294.4094 | 700.0552 | 0.006716 | 0.3627 | 0.67749 |  |  | 459.1384 | 480.5418 | 682.4998 | 0.28304 | 0.29623 | 0.42073 | 0.022282 | 0.18905 | 0.44519 | 0.00062638 | 0.2779 | -0.6714 | 0.7317 | 9371.4325 | 0.6631 | 700.022 | 0.0063553 | 0.3433 | 0.67756 | -0.49333 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | 0.29592 | 0.30653 | 0.39755 | 10.9036 | 0.19448 | 0.45326 | 0.0093888 | 6.9007 | 9.1287 | 11.4334 | 8038.5636 | 5.8384 | 715.8651 | -0.00010331 | -0.0056 | 0.6933 | -1.0081 |  | 459.1928 | 481.8194 | 680.4674 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 0.0062 | 0.008 | 9294.423 | 700.4175 | 0.0067156 | 0.3623 | 0.67749 |  |  | 460.2781 | 481.738 | 684.1776 | 0.28304 | 0.29624 | 0.42072 | 0.016894 | 0.18905 | 0.44519 | 0.00062349 | 0.2782 | -0.6685 | 0.7291 | 9370.9614 | 0.6614 | 700.3923 | 0.0068622 | 0.3703 | 0.67756 | -0.45348 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | 0.29591 | 0.30651 | 0.39758 | 10.8213 | 0.19447 | 0.45325 | 0.0093797 | 6.9012 | 9.1237 | 11.4298 | 8039.7308 | 5.8309 | 716.1174 | 0.0046601 | 0.2523 | 0.6933 | -0.63609 |  | 460.3097 | 482.9915 | 682.1232 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0061 | 0.0079 | 9294.4365 | 700.7795 | 0.0067137 | 0.362 | 0.67749 |  |  | 461.3023 | 482.8985 | 685.0524 | 0.28314 | 0.29639 | 0.42047 | 0.019255 | 0.18906 | 0.4453 | 0.00052871 | 0.2924 | -0.5407 | 0.6188 | 9353.2912 | 0.5939 | 700.7508 | 0.0066467 | 0.3585 | 0.67756 | -0.47089 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | 0.29603 | 0.3065 | 0.39747 | 10.9801 | 0.19457 | 0.45326 | 0.0094442 | 7.0237 | 9.151 | 11.5258 | 8034.7281 | 5.8961 | 716.6945 | 0.010672 | 0.5771 | 0.6933 | -0.16761 |  | 461.4282 | 484.1651 | 683.7812 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0061 | 0.0078 | 9294.45 | 701.1411 | 0.0067138 | 0.3616 | 0.67749 |  |  | 462.4844 | 484.0446 | 687.3264 | 0.28306 | 0.29626 | 0.42068 | 0.024888 | 0.18906 | 0.44521 | 0.00061069 | 0.2884 | -0.6495 | 0.7154 | 9367.826 | 0.6579 | 701.104 | 0.0065558 | 0.3532 | 0.67756 | -0.47872 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | 0.29614 | 0.3065 | 0.39736 | 11.1158 | 0.19465 | 0.45327 | 0.0095069 | 7.1382 | 9.1798 | 11.6187 | 8029.7672 | 5.9571 | 717.2399 | 0.010094 | 0.5454 | 0.6933 | -0.21333 |  | 462.5481 | 485.3403 | 685.4415 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.006 | 0.0077 | 9294.4635 | 701.5023 | 0.0067142 | 0.3612 | 0.67749 |  |  | 463.5798 | 485.2078 | 688.5811 | 0.28312 | 0.29633 | 0.42054 | 0.0273 | 0.18907 | 0.44526 | 0.00056814 | 0.3084 | -0.5859 | 0.6662 | 9358.4063 | 0.6354 | 701.4616 | 0.0066451 | 0.3576 | 0.67756 | -0.47222 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | 0.29613 | 0.30649 | 0.39738 | 11.2313 | 0.19464 | 0.45327 | 0.0094975 | 7.134 | 9.1883 | 11.6229 | 8030.5975 | 5.9649 | 717.7577 | 0.0095909 | 0.5178 | 0.6933 | -0.25314 |  | 463.6695 | 486.5171 | 687.1039 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.006 | 0.0077 | 9294.4768 | 701.8632 | 0.006712 | 0.3609 | 0.67749 |  |  | 464.9086 | 486.5623 | 691.0527 | 0.28305 | 0.29623 | 0.42073 | 0.0092905 | 0.18905 | 0.44518 | 0.00062977 | 0.2873 | -0.676 | 0.7393 | 9371.2329 | 0.6733 | 701.8771 | 0.0077243 | 0.4155 | 0.67756 | -0.38677 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | 0.29611 | 0.3065 | 0.39738 | 11.1538 | 0.19463 | 0.45327 | 0.0094917 | 7.1229 | 9.1978 | 11.6237 | 8030.8138 | 5.9555 | 718.0153 | 0.0047753 | 0.2576 | 0.6933 | -0.62845 |  | 464.7924 | 487.6953 | 688.7685 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0059 | 0.0076 | 9294.4901 | 702.2237 | 0.0067121 | 0.3605 | 0.67749 |  |  | 465.9474 | 487.757 | 692.2925 | 0.28308 | 0.29633 | 0.42059 | 0.012651 | 0.18904 | 0.44525 | 0.0005632 | 0.2718 | -0.5984 | 0.6618 | 9361.6332 | 0.6117 | 702.2426 | 0.0068027 | 0.3655 | 0.67756 | -0.46056 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | 0.29612 | 0.30656 | 0.39732 | 11.2648 | 0.19461 | 0.4533 | 0.0095081 | 7.1122 | 9.2508 | 11.6592 | 8027.6778 | 5.9681 | 718.5262 | 0.0094798 | 0.5109 | 0.6933 | -0.26309 |  | 465.9168 | 488.8752 | 690.4353 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0058 | 0.0075 | 9294.5034 | 702.5839 | 0.0067103 | 0.3602 | 0.67749 |  |  | 465.9833 | 487.786 | 692.3428 | 0.28308 | 0.29633 | 0.42059 | 0.2228 | 0.18904 | 0.44525 | 0.00056571 | 0.2749 | -0.6003 | 0.6647 | 9361.7347 | 0.6174 | 702.2515 | 0.00016506 | 0.0089 | 0.67756 | -0.98686 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | 0.29611 | 0.30656 | 0.39734 | 11.1802 | 0.1946 | 0.4533 | 0.0094998 | 7.1026 | 9.2548 | 11.6567 | 8028.3288 | 5.9579 | 718.7735 | 0.0045928 | 0.2473 | 0.6933 | -0.6433 |  | 467.0427 | 490.0566 | 692.1043 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0058 | 0.0074 | 9294.5167 | 702.9437 | 0.0067104 | 0.3598 | 0.67749 |  |  | 468.4479 | 489.5079 | 694.6655 | 0.28346 | 0.2962 | 0.42034 | 0.11197 | 0.18937 | 0.44523 | 0.00077038 | 0.6549 | -0.6253 | 0.9065 | 9347.288 | 0.9709 | 702.7767 | 0.0097938 | 0.5252 | 0.67756 | -0.22486 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | 0.29596 | 0.30661 | 0.39743 | 11.2529 | 0.19447 | 0.45331 | 0.0094292 | 6.9538 | 9.2761 | 11.5838 | 8032.5751 | 5.908 | 719.2323 | 0.008529 | 0.4588 | 0.6933 | -0.33824 |  | 468.17 | 491.2396 | 693.7756 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0057 | 0.0074 | 9294.5299 | 703.3031 | 0.0067109 | 0.3594 | 0.67749 |  |  | 469.4987 | 490.7254 | 695.992 | 0.28348 | 0.29629 | 0.42023 | 0.10467 | 0.18935 | 0.44529 | 0.00071465 | 0.6309 | -0.5562 | 0.8417 | 9339.2863 | 0.9105 | 703.147 | 0.0069118 | 0.3703 | 0.67756 | -0.45348 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | 0.29594 | 0.30663 | 0.39743 | 11.1784 | 0.19445 | 0.45332 | 0.009427 | 6.9377 | 9.2944 | 11.5889 | 8032.1427 | 5.8988 | 719.4925 | 0.0048415 | 0.2602 | 0.6933 | -0.6247 |  | 469.2989 | 492.4241 | 695.449 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0057 | 0.0073 | 9294.543 | 703.6622 | 0.0067088 | 0.3591 | 0.67749 |  |  | 471.084 | 492.3751 | 699.6701 | 0.28325 | 0.29605 | 0.42069 | 0.0099508 | 0.18927 | 0.44511 | 0.00080147 | 0.5448 | -0.7691 | 0.9452 | 9371.1836 | 0.9521 | 703.6474 | 0.0093459 | 0.5004 | 0.67756 | -0.26147 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | 0.29579 | 0.30664 | 0.39757 | 11.2044 | 0.19434 | 0.45331 | 0.0093471 | 6.8046 | 9.2854 | 11.5026 | 8038.5101 | 5.8479 | 719.8875 | 0.0073577 | 0.395 | 0.6933 | -0.43026 |  | 470.4292 | 493.6102 | 697.1246 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0056 | 0.0072 | 9294.5561 | 704.0209 | 0.0067089 | 0.3587 | 0.67749 |  |  | 472.1288 | 493.5225 | 700.8723 | 0.2833 | 0.29614 | 0.42056 | 0.017767 | 0.18928 | 0.44517 | 0.00075573 | 0.5502 | -0.6993 | 0.8921 | 9361.6881 | 0.9163 | 703.9944 | 0.0064891 | 0.347 | 0.67756 | -0.48787 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | 0.29579 | 0.30665 | 0.39757 | 11.0936 | 0.19433 | 0.45331 | 0.0093453 | 6.8016 | 9.2924 | 11.5066 | 8038.5461 | 5.839 | 720.098 | 0.0039229 | 0.2105 | 0.6933 | -0.69638 |  | 471.561 | 494.7978 | 698.8024 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0056 | 0.0072 | 9294.5691 | 704.3793 | 0.0067072 | 0.3584 | 0.67749 |  |  | 473.5938 | 495.2628 | 703.5115 | 0.28319 | 0.29614 | 0.42067 | 0.093978 | 0.18919 | 0.44515 | 0.00071816 | 0.4498 | -0.7162 | 0.8489 | 9368.4666 | 0.837 | 704.5193 | 0.0098216 | 0.5249 | 0.67756 | -0.22531 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | 0.29577 | 0.30666 | 0.39757 | 11.1616 | 0.19432 | 0.45331 | 0.0093379 | 6.7891 | 9.3069 | 11.511 | 8038.8914 | 5.8418 | 720.5489 | 0.008417 | 0.4509 | 0.6933 | -0.34964 |  | 472.6943 | 495.987 | 700.4824 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0055 | 0.0071 | 9294.5822 | 704.7372 | 0.0067092 | 0.3579 | 0.67749 |  |  | 473.5943 | 495.2573 | 703.5101 | 0.28319 | 0.29614 | 0.42067 | 0.14712 | 0.18919 | 0.44515 | 0.00072004 | 0.4519 | -0.7175 | 0.8511 | 9368.5389 | 0.8401 | 704.5177 | -3.1029e-05 | -0.0016 | 0.67756 | -1.0024 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | 0.29576 | 0.30666 | 0.39758 | 11.0793 | 0.19431 | 0.45331 | 0.0093344 | 6.7825 | 9.3155 | 11.5141 | 8039.0184 | 5.8341 | 720.7971 | 0.0046337 | 0.2482 | 0.6933 | -0.642 |  | 473.8291 | 497.1778 | 702.1647 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0055 | 0.007 | 9294.5952 | 705.0949 | 0.006706 | 0.3577 | 0.67749 |  |  | 475.8453 | 497.5711 | 706.9919 | 0.28317 | 0.2961 | 0.42073 | 0.079107 | 0.1892 | 0.44513 | 0.00074545 | 0.457 | -0.7516 | 0.8828 | 9372.6342 | 0.8641 | 705.2128 | 0.013031 | 0.6951 | 0.67756 | 0.02589 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | 0.29573 | 0.30668 | 0.39758 | 11.155 | 0.19428 | 0.45332 | 0.0093255 | 6.757 | 9.3373 | 11.517 | 8039.1341 | 5.8342 | 721.2578 | 0.0086112 | 0.4607 | 0.6933 | -0.3355 |  | 474.9653 | 498.3701 | 703.8491 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0054 | 0.0069 | 9294.6081 | 705.4522 | 0.0067058 | 0.3573 | 0.67749 |  |  | 476.804 | 498.659 | 708.0358 | 0.28322 | 0.2962 | 0.42057 | 0.057969 | 0.18919 | 0.4452 | 0.00068469 | 0.4543 | -0.6691 | 0.8115 | 9361.891 | 0.8125 | 705.5386 | 0.0061126 | 0.3258 | 0.67756 | -0.51916 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | 0.29572 | 0.30667 | 0.39761 | 11.0473 | 0.19428 | 0.45331 | 0.0093169 | 6.7573 | 9.3317 | 11.5127 | 8040.2462 | 5.8243 | 721.4709 | 0.0039879 | 0.2131 | 0.6933 | -0.69263 |  | 476.1031 | 499.564 | 705.5357 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0053 | 0.0069 | 9294.621 | 705.8091 | 0.006706 | 0.3569 | 0.67749 |  |  | 478.0502 | 499.8427 | 710.2999 | 0.28317 | 0.29608 | 0.42075 | 0.055789 | 0.1892 | 0.44511 | 0.0007597 | 0.467 | -0.7672 | 0.9013 | 9374.0832 | 0.8818 | 705.8923 | 0.0066432 | 0.3537 | 0.67756 | -0.47798 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | 0.2957 | 0.30667 | 0.39763 | 11.0978 | 0.19427 | 0.45331 | 0.009305 | 6.75 | 9.3345 | 11.5107 | 8041.4349 | 5.8255 | 721.8969 | 0.007978 | 0.426 | 0.6933 | -0.38555 |  | 477.2423 | 500.7594 | 707.2246 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0053 | 0.0068 | 9294.6338 | 706.1657 | 0.0067048 | 0.3566 | 0.67749 |  |  | 479.0834 | 500.9725 | 711.4758 | 0.28322 | 0.29617 | 0.42061 | 0.042555 | 0.18921 | 0.44517 | 0.00071333 | 0.4748 | -0.6981 | 0.847 | 9364.6145 | 0.8476 | 706.2291 | 0.0063314 | 0.3368 | 0.67756 | -0.50292 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | 0.29568 | 0.30665 | 0.39767 | 11.0015 | 0.19425 | 0.4533 | 0.0092891 | 6.7396 | 9.326 | 11.4979 | 8043.2105 | 5.8121 | 722.1245 | 0.0042669 | 0.2276 | 0.6933 | -0.67172 |  | 478.383 | 501.9564 | 708.9156 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0052 | 0.0067 | 9294.6466 | 706.5219 | 0.0067046 | 0.3562 | 0.67749 |  |  | 480.3281 | 502.2269 | 713.6902 | 0.28317 | 0.29608 | 0.42075 | 0.053889 | 0.1892 | 0.44511 | 0.00075929 | 0.4666 | -0.7688 | 0.9024 | 9374.1685 | 0.8823 | 706.6023 | 0.0070208 | 0.3732 | 0.67756 | -0.4492 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | 0.29564 | 0.30662 | 0.39774 | 11.0576 | 0.19424 | 0.45327 | 0.0092585 | 6.7247 | 9.3059 | 11.4729 | 8046.7933 | 5.8063 | 722.5574 | 0.0081232 | 0.4329 | 0.6933 | -0.3756 |  | 479.5252 | 503.1549 | 710.6088 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0052 | 0.0067 | 9294.6593 | 706.8777 | 0.0067049 | 0.3558 | 0.67749 |  |  | 481.2926 | 503.4048 | 714.8444 | 0.28319 | 0.2962 | 0.42061 | 0.049667 | 0.18917 | 0.44519 | 0.00067845 | 0.4294 | -0.68 | 0.8071 | 9364.2062 | 0.7966 | 706.9518 | 0.0065841 | 0.3495 | 0.67756 | -0.48418 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | 0.29562 | 0.30661 | 0.39777 | 10.9632 | 0.19423 | 0.45326 | 0.0092476 | 6.7224 | 9.2992 | 11.4662 | 8048.1352 | 5.7963 | 722.7869 | 0.0043098 | 0.2295 | 0.6933 | -0.66898 |  | 480.6689 | 504.3551 | 712.3043 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0051 | 0.0066 | 9294.672 | 707.2332 | 0.0067036 | 0.3555 | 0.67749 |  |  | 482.5319 | 504.8352 | 716.9379 | 0.28313 | 0.29621 | 0.42066 | 0.095191 | 0.18912 | 0.44519 | 0.00065517 | 0.3687 | -0.6838 | 0.7803 | 9367.4177 | 0.7461 | 707.3752 | 0.0079815 | 0.4234 | 0.67756 | -0.37511 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | 0.29571 | 0.30679 | 0.39751 | 11.0176 | 0.19422 | 0.45338 | 0.0093385 | 6.7208 | 9.4548 | 11.5919 | 8034.9997 | 5.8307 | 723.2168 | 0.00808 | 0.4299 | 0.6933 | -0.37993 |  | 481.8141 | 505.5567 | 714.0019 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0051 | 0.0065 | 9294.6847 | 707.5884 | 0.0067016 | 0.3552 | 0.67749 |  |  | 483.4342 | 505.5333 | 717.9698 | 0.28322 | 0.29616 | 0.42062 | 0.0046286 | 0.1892 | 0.44517 | 0.00071194 | 0.4706 | -0.7027 | 0.8483 | 9365.152 | 0.8461 | 707.5815 | 0.0038904 | 0.2063 | 0.67756 | -0.69552 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | 0.29569 | 0.3068 | 0.3975 | 10.9397 | 0.19421 | 0.45339 | 0.0093358 | 6.7057 | 9.4706 | 11.5961 | 8034.7505 | 5.8221 | 723.4678 | 0.0047215 | 0.251 | 0.6933 | -0.63797 |  | 482.9608 | 506.76 | 715.7018 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.005 | 0.0064 | 9294.6973 | 707.9432 | 0.0067023 | 0.3548 | 0.67749 |  |  | 484.7206 | 506.9394 | 720.27 | 0.28314 | 0.29612 | 0.42074 | 0.035401 | 0.18917 | 0.44513 | 0.00072363 | 0.4253 | -0.7475 | 0.8632 | 9373.004 | 0.8331 | 707.996 | 0.0078285 | 0.4145 | 0.67756 | -0.38824 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | 0.29578 | 0.30701 | 0.39721 | 11.0175 | 0.19419 | 0.45352 | 0.0094364 | 6.6928 | 9.6491 | 11.735 | 8020.0452 | 5.8607 | 723.9286 | 0.0086795 | 0.4608 | 0.6933 | -0.33536 |  | 484.109 | 507.9648 | 717.4039 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.005 | 0.0064 | 9294.7099 | 708.2976 | 0.0067026 | 0.3544 | 0.67749 |  |  | 485.4792 | 507.6642 | 720.3121 | 0.28333 | 0.29628 | 0.42039 | 0.059177 | 0.18925 | 0.44526 | 0.00066513 | 0.5198 | -0.5979 | 0.7939 | 9349.1851 | 0.8295 | 708.2093 | 0.0040314 | 0.2133 | 0.67756 | -0.68519 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | 0.29578 | 0.30701 | 0.39722 | 10.9156 | 0.19419 | 0.45352 | 0.0094327 | 6.6946 | 9.6503 | 11.7371 | 8020.5091 | 5.8532 | 724.1464 | 0.0041044 | 0.2178 | 0.6933 | -0.68585 |  | 485.2586 | 509.1711 | 719.1081 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0049 | 0.0063 | 9294.7224 | 708.6517 | 0.0067006 | 0.3541 | 0.67749 |  |  | 486.4751 | 508.7962 | 721.2772 | 0.2834 | 0.29641 | 0.42019 | 0.073629 | 0.18925 | 0.44535 | 0.00060388 | 0.5242 | -0.4945 | 0.7214 | 9335.5602 | 0.7754 | 708.5418 | 0.0062901 | 0.3325 | 0.67756 | -0.50927 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | 0.29576 | 0.30703 | 0.39721 | 11.0006 | 0.19417 | 0.45352 | 0.0094288 | 6.6788 | 9.6727 | 11.7466 | 8020.315 | 5.8586 | 724.6163 | 0.0088631 | 0.4699 | 0.6933 | -0.32223 |  | 486.4098 | 510.3791 | 720.8146 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0048 | 0.0062 | 9294.7349 | 709.0055 | 0.0066995 | 0.3538 | 0.67749 |  |  | 487.9489 | 510.2395 | 724.6516 | 0.28322 | 0.29616 | 0.42061 | 0.027352 | 0.18921 | 0.44517 | 0.00071509 | 0.4788 | -0.7056 | 0.8552 | 9364.9124 | 0.8547 | 708.9647 | 0.0080064 | 0.4229 | 0.67756 | -0.37585 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | 0.29575 | 0.30702 | 0.39723 | 10.9025 | 0.19416 | 0.45352 | 0.0094223 | 6.6752 | 9.6734 | 11.7452 | 8021.0029 | 5.8495 | 724.8385 | 0.004197 | 0.2222 | 0.6933 | -0.67951 |  | 487.5624 | 511.5886 | 722.5233 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0048 | 0.0062 | 9294.7473 | 709.3589 | 0.0066998 | 0.3534 | 0.67749 |  |  | 489.2966 | 511.6171 | 727.1199 | 0.28315 | 0.29607 | 0.42078 | 0.0055709 | 0.18919 | 0.4451 | 0.0007635 | 0.459 | -0.787 | 0.914 | 9376.3142 | 0.8855 | 709.3672 | 0.0076295 | 0.4025 | 0.67756 | -0.40595 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | 0.29573 | 0.30703 | 0.39723 | 10.9685 | 0.19415 | 0.45353 | 0.0094173 | 6.6626 | 9.6908 | 11.7525 | 8021.0871 | 5.8535 | 725.282 | 0.0083828 | 0.4435 | 0.6933 | -0.36031 |  | 488.7165 | 512.7996 | 724.2342 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0047 | 0.0061 | 9294.7597 | 709.7119 | 0.0067001 | 0.353 | 0.67749 |  |  | 490.3725 | 512.8314 | 728.3215 | 0.2832 | 0.29617 | 0.42062 | 0.0062013 | 0.18919 | 0.44517 | 0.00070113 | 0.4562 | -0.7025 | 0.8402 | 9365.398 | 0.8326 | 709.7212 | 0.0067157 | 0.354 | 0.67756 | -0.47754 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | 0.2957 | 0.30704 | 0.39726 | 11.2022 | 0.19413 | 0.45352 | 0.0094025 | 6.6454 | 9.7049 | 11.7544 | 8022.2731 | 5.8682 | 725.9513 | 0.012662 | 0.6693 | 0.6933 | -0.034623 |  | 489.8721 | 514.0122 | 725.9473 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0047 | 0.006 | 9294.7721 | 710.0646 | 0.0066986 | 0.3527 | 0.67749 |  |  | 491.4 | 514.0452 | 729.4717 | 0.28324 | 0.29629 | 0.42046 | 0.0064201 | 0.18917 | 0.44525 | 0.00062533 | 0.4356 | -0.6079 | 0.75 | 9354.0341 | 0.7585 | 710.0742 | 0.0067028 | 0.353 | 0.67756 | -0.47901 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | 0.2957 | 0.30705 | 0.39725 | 11.1009 | 0.19412 | 0.45353 | 0.0094021 | 6.641 | 9.7151 | 11.7605 | 8022.1057 | 5.8606 | 726.1683 | 0.0041076 | 0.217 | 0.6933 | -0.68701 |  | 491.0292 | 515.2264 | 727.6626 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0046 | 0.0059 | 9294.7844 | 710.417 | 0.0066971 | 0.3524 | 0.67749 |  |  | 492.5018 | 515.3292 | 730.7231 | 0.28328 | 0.29641 | 0.42031 | 0.019952 | 0.18916 | 0.44533 | 0.00055345 | 0.4182 | -0.5141 | 0.6645 | 9342.6919 | 0.6881 | 710.4468 | 0.0070792 | 0.3726 | 0.67756 | -0.45008 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | 0.29568 | 0.30706 | 0.39726 | 11.1672 | 0.1941 | 0.45353 | 0.0093959 | 6.6214 | 9.7353 | 11.7662 | 8022.156 | 5.8631 | 726.6112 | 0.0083914 | 0.4429 | 0.6933 | -0.36118 |  | 492.1878 | 516.4422 | 729.3802 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0046 | 0.0059 | 9294.7966 | 710.769 | 0.0066979 | 0.352 | 0.67749 |  |  | 493.5412 | 516.5049 | 731.9255 | 0.28332 | 0.29651 | 0.42017 | 0.012141 | 0.18915 | 0.4454 | 0.00050189 | 0.412 | -0.4388 | 0.6031 | 9333.2549 | 0.6391 | 710.7872 | 0.006474 | 0.3404 | 0.67756 | -0.49761 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | 0.29557 | 0.3069 | 0.39752 | 11.0828 | 0.19408 | 0.45343 | 0.0092978 | 6.6074 | 9.6046 | 11.6506 | 8035.2313 | 5.8225 | 726.8502 | 0.0045334 | 0.239 | 0.6933 | -0.65527 |  | 493.3479 | 517.6595 | 731.0999 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0045 | 0.0058 | 9294.8089 | 711.1207 | 0.006696 | 0.3517 | 0.67749 |  |  | 494.5971 | 517.7313 | 733.0731 | 0.28337 | 0.29663 | 0.42 | 0.01387 | 0.18914 | 0.44548 | 0.00043822 | 0.4001 | -0.3425 | 0.5271 | 9321.4367 | 0.574 | 711.1414 | 0.0067433 | 0.3542 | 0.67756 | -0.47724 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | 0.29556 | 0.30691 | 0.39753 | 11.1194 | 0.19407 | 0.45343 | 0.0092917 | 6.5976 | 9.6168 | 11.6552 | 8035.5733 | 5.8241 | 727.2521 | 0.0076315 | 0.4019 | 0.6933 | -0.42031 |  | 494.5095 | 518.8783 | 732.8218 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0045 | 0.0057 | 9294.8211 | 711.472 | 0.0066964 | 0.3513 | 0.67749 |  |  | 495.8442 | 519.0072 | 735.3214 | 0.28331 | 0.29655 | 0.42014 | 0.024842 | 0.18913 | 0.44542 | 0.00046884 | 0.384 | -0.4121 | 0.5645 | 9331.0277 | 0.5979 | 711.5091 | 0.0070065 | 0.3677 | 0.67756 | -0.45732 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | 0.29555 | 0.30691 | 0.39754 | 10.8698 | 0.19407 | 0.45342 | 0.0092884 | 6.5963 | 9.6131 | 11.6515 | 8035.9969 | 5.8032 | 727.2674 | 0.00028905 | 0.0153 | 0.6933 | -0.97793 |  | 495.6725 | 520.0988 | 734.546 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0044 | 0.0057 | 9294.8332 | 711.823 | 0.0066953 | 0.351 | 0.67749 |  |  | 496.9105 | 520.3102 | 736.4752 | 0.28335 | 0.29669 | 0.41996 | 0.040646 | 0.1891 | 0.44551 | 0.00038227 | 0.3514 | -0.2973 | 0.4607 | 9317.8049 | 0.5029 | 711.8837 | 0.0071436 | 0.3746 | 0.67756 | -0.44713 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | 0.29547 | 0.30677 | 0.39776 | 10.7763 | 0.19406 | 0.45333 | 0.0092063 | 6.5868 | 9.5026 | 11.5552 | 8047.0505 | 5.7682 | 727.4927 | 0.0042858 | 0.2253 | 0.6933 | -0.67503 |  | 496.8371 | 521.3208 | 736.2724 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0044 | 0.0056 | 9294.8453 | 712.1736 | 0.0066958 | 0.3506 | 0.67749 |  |  | 498.1223 | 521.5149 | 738.7061 | 0.28329 | 0.29659 | 0.42011 | 0.037232 | 0.1891 | 0.44544 | 0.0004269 | 0.3444 | -0.3812 | 0.5149 | 9328.7971 | 0.5433 | 712.2292 | 0.0065963 | 0.3455 | 0.67756 | -0.49008 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | 0.29546 | 0.3068 | 0.39774 | 10.8322 | 0.19404 | 0.45335 | 0.0092121 | 6.5744 | 9.5355 | 11.5753 | 8045.6468 | 5.7748 | 727.9198 | 0.0081318 | 0.4271 | 0.6933 | -0.38396 |  | 498.0031 | 522.5444 | 738.001 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0043 | 0.0055 | 9294.8574 | 712.5239 | 0.0066943 | 0.3503 | 0.67749 |  |  | 499.2227 | 522.745 | 739.9558 | 0.28334 | 0.29669 | 0.41997 | 0.038389 | 0.18909 | 0.44551 | 0.00037988 | 0.3441 | -0.3024 | 0.4586 | 9318.7426 | 0.4987 | 712.5813 | 0.0067255 | 0.3521 | 0.67756 | -0.48034 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | 0.29556 | 0.30684 | 0.3976 | 11.053 | 0.1941 | 0.45339 | 0.0092746 | 6.6585 | 9.5966 | 11.6735 | 8039.1724 | 5.8332 | 728.5696 | 0.012382 | 0.6498 | 0.6933 | -0.062749 |  | 499.1707 | 523.7695 | 739.7317 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0042 | 0.0055 | 9294.8694 | 712.8738 | 0.0066944 | 0.3499 | 0.67749 |  |  | 500.8339 | 524.5673 | 742.1481 | 0.28335 | 0.29678 | 0.41987 | 0.15232 | 0.18907 | 0.44556 | 0.00032517 | 0.3135 | -0.2372 | 0.3931 | 9311.8001 | 0.4348 | 713.1013 | 0.0099456 | 0.52 | 0.67756 | -0.23254 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | 0.29564 | 0.30684 | 0.39751 | 11.2412 | 0.19416 | 0.4534 | 0.0093203 | 6.7402 | 9.6319 | 11.7493 | 8035.0257 | 5.8829 | 729.1744 | 0.011534 | 0.6048 | 0.6933 | -0.12766 |  | 500.3397 | 524.9962 | 741.4648 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0042 | 0.0054 | 9294.8813 | 713.2234 | 0.0066938 | 0.3496 | 0.67749 |  |  | 500.8051 | 524.5222 | 742.0834 | 0.28336 | 0.29677 | 0.41987 | 0.090286 | 0.18907 | 0.44556 | 0.00032957 | 0.3198 | -0.2378 | 0.3984 | 9311.5947 | 0.4403 | 713.0884 | -0.00024594 | -0.0129 | 0.67756 | -1.019 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | 0.29565 | 0.30682 | 0.39754 | 10.972 | 0.19417 | 0.45339 | 0.0093144 | 6.7535 | 9.6131 | 11.7415 | 8036.2776 | 5.8624 | 729.1616 | -0.00024511 | -0.0128 | 0.6933 | -1.0185 |  | 501.5102 | 526.2245 | 743.2 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44577 | 0.0041 | 0.0053 | 9294.8933 | 713.5727 | 0.0066919 | 0.3493 | 0.67749 |  |  | 503.1789 | 526.5594 | 745.2507 | 0.28348 | 0.29666 | 0.41986 | 0.063642 | 0.18921 | 0.44551 | 0.00047389 | 0.4878 | -0.3033 | 0.5737 | 9312.3585 | 0.6367 | 713.6678 | 0.011098 | 0.5794 | 0.67756 | -0.14487 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | 0.29561 | 0.30699 | 0.3974 | 10.9634 | 0.19408 | 0.45348 | 0.0093422 | 6.6438 | 9.744 | 11.7868 | 8028.8794 | 5.8519 | 729.5001 | 0.006468 | 0.3385 | 0.6933 | -0.51176 |  | 502.6822 | 527.4543 | 744.9374 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0041 | 0.0052 | 9294.9052 | 713.9216 | 0.0066925 | 0.3489 | 0.67749 |  |  | 504.4485 | 527.7001 | 747.4233 | 0.28347 | 0.29653 | 0.42 | 0.046601 | 0.18925 | 0.44543 | 0.00054661 | 0.53 | -0.3974 | 0.6623 | 9322.3947 | 0.7265 | 713.9913 | 0.0062023 | 0.3235 | 0.67756 | -0.52255 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | 0.29558 | 0.30699 | 0.39743 | 10.9967 | 0.19405 | 0.45348 | 0.0093247 | 6.6217 | 9.7469 | 11.7768 | 8030.4531 | 5.8472 | 729.8949 | 0.0075493 | 0.3948 | 0.6933 | -0.43055 |  | 503.8558 | 528.6857 | 746.6771 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.004 | 0.0052 | 9294.9171 | 714.2702 | 0.0066915 | 0.3486 | 0.67749 |  |  | 505.5652 | 528.6946 | 749.4756 | 0.28343 | 0.2964 | 0.42017 | 0.0016834 | 0.18927 | 0.44535 | 0.00062195 | 0.5607 | -0.5037 | 0.7542 | 9334.5039 | 0.8128 | 714.2727 | 0.0054011 | 0.2814 | 0.67756 | -0.58468 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | 0.29554 | 0.30715 | 0.39731 | 10.9703 | 0.19397 | 0.45356 | 0.0093471 | 6.5179 | 9.8619 | 11.8147 | 8024.262 | 5.8376 | 730.2087 | 0.0060075 | 0.3138 | 0.6933 | -0.54738 |  | 505.0308 | 529.9187 | 748.4189 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.004 | 0.0051 | 9294.9289 | 714.6184 | 0.0066916 | 0.3482 | 0.67749 |  |  | 506.7068 | 529.722 | 751.4318 | 0.28342 | 0.29629 | 0.4203 | 0.037119 | 0.1893 | 0.44528 | 0.00069142 | 0.5977 | -0.5878 | 0.8391 | 9343.5142 | 0.8933 | 714.5629 | 0.0055755 | 0.2902 | 0.67756 | -0.5717 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | 0.29552 | 0.30715 | 0.39733 | 10.9802 | 0.19395 | 0.45356 | 0.0093357 | 6.5048 | 9.8664 | 11.8113 | 8025.3101 | 5.8348 | 730.5713 | 0.0069457 | 0.3626 | 0.6933 | -0.477 |  | 506.2073 | 531.1532 | 750.163 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0039 | 0.005 | 9294.9407 | 714.9663 | 0.0066906 | 0.3479 | 0.67749 |  |  | 509.2017 | 531.9232 | 753.4598 | 0.28374 | 0.2964 | 0.41985 | 0.14497 | 0.1895 | 0.4454 | 0.000778 | 0.8367 | -0.443 | 0.9457 | 9314.4015 | 1.0424 | 715.1829 | 0.011919 | 0.62 | 0.67756 | -0.084949 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | 0.2956 | 0.30714 | 0.39726 | 10.9064 | 0.19402 | 0.45357 | 0.009378 | 6.5901 | 9.8831 | 11.8725 | 8021.7762 | 5.8595 | 730.8202 | 0.0047715 | 0.2489 | 0.6933 | -0.64099 |  | 507.3853 | 532.3893 | 751.9093 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0039 | 0.005 | 9294.9524 | 715.3139 | 0.0066893 | 0.3476 | 0.67749 |  |  | 509.1813 | 531.9057 | 753.4111 | 0.28375 | 0.29641 | 0.41985 | 0.090836 | 0.1895 | 0.4454 | 0.00077651 | 0.8367 | -0.4392 | 0.9439 | 9313.9226 | 1.0402 | 715.178 | -9.4649e-05 | -0.0049 | 0.67756 | -1.0072 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | 0.29557 | 0.3071 | 0.39733 | 10.9207 | 0.19401 | 0.45354 | 0.0093492 | 6.5859 | 9.8555 | 11.8473 | 8025.4418 | 5.8523 | 731.1881 | 0.0070609 | 0.3679 | 0.6933 | -0.46935 |  | 508.5648 | 533.627 | 753.6578 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0038 | 0.0049 | 9294.9641 | 715.6611 | 0.0066898 | 0.3472 | 0.67749 |  |  | 510.1399 | 532.8504 | 754.4204 | 0.28382 | 0.29645 | 0.41973 | 0.14553 | 0.18953 | 0.44544 | 0.0007923 | 0.8818 | -0.3926 | 0.9638 | 9306.0285 | 1.0607 | 715.4433 | 0.0051109 | 0.2653 | 0.67756 | -0.60845 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | 0.29569 | 0.30708 | 0.39722 | 10.8355 | 0.1941 | 0.45355 | 0.0094104 | 6.7084 | 9.875 | 11.932 | 8020.434 | 5.8897 | 731.4208 | 0.0044703 | 0.2327 | 0.6933 | -0.66436 |  | 509.7458 | 534.8663 | 755.4086 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0038 | 0.0048 | 9294.9758 | 716.008 | 0.0066889 | 0.3469 | 0.67749 |  |  | 512.037 | 534.8337 | 759.3372 | 0.28349 | 0.29611 | 0.4204 | 0.006095 | 0.18942 | 0.44518 | 0.00084702 | 0.7472 | -0.7106 | 1.0318 | 9352.2264 | 1.0976 | 715.9989 | 0.01071 | 0.5556 | 0.67756 | -0.18 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | 0.29567 | 0.30709 | 0.39724 | 10.8988 | 0.19408 | 0.45355 | 0.0093979 | 6.6857 | 9.8873 | 11.9295 | 8021.2918 | 5.8892 | 731.8544 | 0.0083346 | 0.4336 | 0.6933 | -0.37459 |  | 510.9282 | 536.1071 | 757.1615 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0037 | 0.0048 | 9294.9874 | 716.3546 | 0.0066872 | 0.3466 | 0.67749 |  |  | 512.9032 | 535.7117 | 760.2597 | 0.28355 | 0.29616 | 0.42029 | 0.073754 | 0.18945 | 0.44522 | 0.00084007 | 0.7794 | -0.6636 | 1.024 | 9344.7879 | 1.1019 | 716.2442 | 0.0047325 | 0.2453 | 0.67756 | -0.63796 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | 0.29556 | 0.30693 | 0.39751 | 10.815 | 0.19406 | 0.45344 | 0.0092977 | 6.6744 | 9.7497 | 11.8095 | 8034.7136 | 5.8479 | 732.0883 | 0.0045022 | 0.2339 | 0.6933 | -0.66263 |  | 512.1122 | 537.3495 | 758.9167 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0037 | 0.0047 | 9294.999 | 716.7008 | 0.0066882 | 0.3462 | 0.67749 |  |  | 514.2327 | 537.4162 | 762.3091 | 0.28349 | 0.29627 | 0.42025 | 0.012413 | 0.18936 | 0.44527 | 0.0007367 | 0.6745 | -0.5939 | 0.8991 | 9340.5787 | 0.967 | 716.7194 | 0.0091759 | 0.4752 | 0.67756 | -0.29866 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | 0.29556 | 0.30696 | 0.39748 | 10.8655 | 0.19406 | 0.45345 | 0.0093078 | 6.6709 | 9.7829 | 11.835 | 8033.0055 | 5.8573 | 732.5038 | 0.0080027 | 0.4155 | 0.6933 | -0.4007 |  | 513.2977 | 538.5934 | 760.6741 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0036 | 0.0046 | 9295.0105 | 717.0467 | 0.0066869 | 0.3459 | 0.67749 |  |  | 515.2609 | 538.4599 | 763.3303 | 0.28357 | 0.29634 | 0.42009 | 0.024787 | 0.1894 | 0.44533 | 0.00072837 | 0.7169 | -0.5269 | 0.8896 | 9330.2004 | 0.9708 | 717.0096 | 0.0056091 | 0.2902 | 0.67756 | -0.5717 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | 0.29547 | 0.30683 | 0.39771 | 10.7801 | 0.19404 | 0.45336 | 0.0092221 | 6.6496 | 9.6737 | 11.733 | 8044.1864 | 5.8191 | 732.7348 | 0.0044541 | 0.231 | 0.6933 | -0.66681 |  | 514.4847 | 539.839 | 762.4337 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0035 | 0.0046 | 9295.022 | 717.3922 | 0.0066875 | 0.3455 | 0.67749 |  |  | 516.4106 | 539.9283 | 765.275 | 0.28349 | 0.2964 | 0.42011 | 0.016542 | 0.18931 | 0.44536 | 0.0006469 | 0.6173 | -0.4943 | 0.7909 | 9330.4721 | 0.8598 | 717.417 | 0.0078823 | 0.4074 | 0.67756 | -0.39872 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | 0.29546 | 0.30686 | 0.39768 | 10.8104 | 0.19401 | 0.45338 | 0.0092251 | 6.6285 | 9.707 | 11.7485 | 8042.954 | 5.8211 | 733.1224 | 0.0074777 | 0.3876 | 0.6933 | -0.44094 |  | 515.6732 | 541.0861 | 764.1955 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0035 | 0.0045 | 9295.0334 | 717.7374 | 0.0066862 | 0.3452 | 0.67749 |  |  | 517.3926 | 540.847 | 766.3799 | 0.28356 | 0.29642 | 0.42002 | 0.044189 | 0.18936 | 0.44538 | 0.00067173 | 0.6744 | -0.4702 | 0.8218 | 9324.8912 | 0.9008 | 717.6713 | 0.0049249 | 0.2543 | 0.67756 | -0.62468 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | 0.29542 | 0.30703 | 0.39756 | 10.7957 | 0.19392 | 0.45347 | 0.0092501 | 6.5174 | 9.832 | 11.7903 | 8036.1614 | 5.8118 | 733.4485 | 0.0062984 | 0.3261 | 0.6933 | -0.52964 |  | 516.8631 | 542.3347 | 765.9596 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0034 | 0.0044 | 9295.0449 | 718.0823 | 0.0066854 | 0.3449 | 0.67749 |  |  | 518.6752 | 542.4128 | 768.5901 | 0.28348 | 0.29645 | 0.42007 | 0.014401 | 0.18929 | 0.44539 | 0.00060634 | 0.584 | -0.4588 | 0.7427 | 9327.4265 | 0.8093 | 718.1038 | 0.0083819 | 0.4325 | 0.67756 | -0.36168 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | 0.2954 | 0.30704 | 0.39757 | 10.8157 | 0.1939 | 0.45348 | 0.0092416 | 6.4987 | 9.8449 | 11.7908 | 8036.6497 | 5.8099 | 733.8213 | 0.0072063 | 0.3728 | 0.6933 | -0.46229 |  | 518.0546 | 543.585 | 767.7258 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0034 | 0.0044 | 9295.0563 | 718.4268 | 0.0066857 | 0.3445 | 0.67749 |  |  | 519.6061 | 543.2602 | 769.5726 | 0.28356 | 0.29647 | 0.41997 | 0.059751 | 0.18934 | 0.44541 | 0.00063636 | 0.6495 | -0.4325 | 0.7799 | 9321.2068 | 0.8574 | 718.3374 | 0.0045314 | 0.2336 | 0.67756 | -0.65523 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | 0.29536 | 0.3072 | 0.39744 | 10.7894 | 0.19382 | 0.45357 | 0.00927 | 6.3934 | 9.9678 | 11.8366 | 8029.8389 | 5.805 | 734.1311 | 0.0059929 | 0.3098 | 0.6933 | -0.55315 |  | 519.2476 | 544.8368 | 769.4943 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0033 | 0.0043 | 9295.0676 | 718.7711 | 0.0066829 | 0.3443 | 0.67749 |  |  | 521.2061 | 545.0292 | 771.977 | 0.28354 | 0.2965 | 0.41996 | 0.035313 | 0.18931 | 0.44542 | 0.00060534 | 0.6177 | -0.4134 | 0.7429 | 9320.182 | 0.8171 | 718.8239 | 0.0094423 | 0.4865 | 0.67756 | -0.28198 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | 0.29536 | 0.30723 | 0.39741 | 10.8139 | 0.1938 | 0.45358 | 0.0092777 | 6.3838 | 9.9992 | 11.858 | 8028.4018 | 5.8113 | 734.5094 | 0.0073272 | 0.3783 | 0.6933 | -0.45435 |  | 520.442 | 546.0902 | 771.265 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0033 | 0.0042 | 9295.0789 | 719.1149 | 0.0066855 | 0.3438 | 0.67749 |  |  | 522.4506 | 546.0442 | 774.1447 | 0.28353 | 0.29634 | 0.42013 | 0.0084235 | 0.18937 | 0.44532 | 0.00071019 | 0.6881 | -0.5358 | 0.8721 | 9332.3987 | 0.9477 | 719.1024 | 0.0054117 | 0.2785 | 0.67756 | -0.58896 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | 0.29536 | 0.3071 | 0.39754 | 10.7286 | 0.19386 | 0.45351 | 0.0092435 | 6.4549 | 9.9096 | 11.8212 | 8034.8228 | 5.8036 | 734.7385 | 0.0044385 | 0.2291 | 0.6933 | -0.66955 |  | 521.638 | 547.3452 | 773.0379 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0032 | 0.0042 | 9295.0902 | 719.4585 | 0.0066823 | 0.3436 | 0.67749 |  |  | 523.8093 | 547.6122 | 776.1945 | 0.28351 | 0.29639 | 0.42011 | 0.048781 | 0.18933 | 0.44535 | 0.00066244 | 0.6399 | -0.5037 | 0.8144 | 9330.4653 | 0.8855 | 719.5315 | 0.0083453 | 0.4291 | 0.67756 | -0.3667 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | 0.29536 | 0.3071 | 0.39754 | 10.7138 | 0.19385 | 0.45351 | 0.0092402 | 6.4509 | 9.9188 | 11.8269 | 8035.0386 | 5.803 | 735.0628 | 0.0062912 | 0.3243 | 0.6933 | -0.53224 |  | 522.8355 | 548.6017 | 774.8131 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0032 | 0.0041 | 9295.1015 | 719.8017 | 0.0066835 | 0.3432 | 0.67749 |  |  | 524.8987 | 548.556 | 778.0338 | 0.2835 | 0.29628 | 0.42022 | 0.0083303 | 0.18937 | 0.44528 | 0.00073541 | 0.6876 | -0.5876 | 0.9048 | 9338.8501 | 0.9748 | 719.7893 | 0.0050175 | 0.2578 | 0.67756 | -0.61952 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | 0.29537 | 0.30697 | 0.39765 | 10.6256 | 0.19391 | 0.45344 | 0.0092126 | 6.5347 | 9.8295 | 11.7984 | 8041.0067 | 5.8007 | 735.2871 | 0.004356 | 0.2243 | 0.6933 | -0.67648 |  | 524.0344 | 549.8598 | 776.5905 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0031 | 0.004 | 9295.1127 | 720.1446 | 0.0066823 | 0.3429 | 0.67749 |  |  | 526.3166 | 550.1672 | 780.1224 | 0.28348 | 0.29633 | 0.42019 | 0.055905 | 0.18934 | 0.44531 | 0.00069223 | 0.6485 | -0.5531 | 0.8526 | 9336.2022 | 0.9198 | 720.2283 | 0.0085531 | 0.439 | 0.67756 | -0.35208 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | 0.29535 | 0.30697 | 0.39768 | 10.6213 | 0.1939 | 0.45343 | 0.0092014 | 6.519 | 9.835 | 11.7943 | 8041.9653 | 5.7962 | 735.6251 | 0.006567 | 0.338 | 0.6933 | -0.51248 |  | 525.2349 | 551.1195 | 778.3701 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0031 | 0.004 | 9295.1239 | 720.4872 | 0.0066811 | 0.3426 | 0.67749 |  |  | 527.083 | 550.9864 | 780.1448 | 0.28365 | 0.29651 | 0.41984 | 0.024151 | 0.18939 | 0.44545 | 0.00065667 | 0.7132 | -0.3841 | 0.8092 | 9312.2238 | 0.8929 | 720.451 | 0.0043429 | 0.2227 | 0.67756 | -0.67132 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | 0.29541 | 0.30711 | 0.39747 | 10.5965 | 0.19389 | 0.45352 | 0.0092726 | 6.5141 | 9.9588 | 11.8951 | 8031.9204 | 5.8216 | 735.9348 | 0.0060247 | 0.3097 | 0.6933 | -0.5533 |  | 526.4368 | 552.3807 | 780.1519 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.003 | 0.0039 | 9295.1349 | 720.8294 | 0.0066818 | 0.3422 | 0.67749 |  |  | 528.7509 | 552.6883 | 783.8824 | 0.28346 | 0.2963 | 0.42024 | 0.055686 | 0.18933 | 0.44529 | 0.00070619 | 0.6475 | -0.5825 | 0.8713 | 9339.8541 | 0.9345 | 720.9128 | 0.0090125 | 0.4618 | 0.67756 | -0.31843 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | 0.2954 | 0.30713 | 0.39747 | 10.5955 | 0.19387 | 0.45353 | 0.0092713 | 6.5021 | 9.977 | 11.9039 | 8031.6394 | 5.8217 | 736.2765 | 0.006652 | 0.3417 | 0.6933 | -0.50714 |  | 527.6403 | 553.6436 | 781.9359 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.003 | 0.0038 | 9295.146 | 721.1713 | 0.0066807 | 0.3419 | 0.67749 |  |  | 531.205 | 554.296 | 785.6706 | 0.28389 | 0.29623 | 0.41988 | 0.11784 | 0.18967 | 0.44531 | 0.00097105 | 1.064 | -0.5557 | 1.1995 | 9318.1409 | 1.3105 | 721.3477 | 0.0084956 | 0.4349 | 0.67756 | -0.35814 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | 0.29546 | 0.30726 | 0.39728 | 10.5808 | 0.19386 | 0.45362 | 0.0093363 | 6.4926 | 10.0943 | 11.9973 | 8022.4057 | 5.8459 | 736.5992 | 0.0062898 | 0.3227 | 0.6933 | -0.53455 |  | 528.8453 | 554.908 | 783.7222 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0029 | 0.0038 | 9295.1571 | 721.5129 | 0.0066799 | 0.3416 | 0.67749 |  |  | 531.1762 | 554.2786 | 785.6448 | 0.28388 | 0.29623 | 0.41988 | 0.11342 | 0.18967 | 0.44531 | 0.00096717 | 1.059 | -0.5549 | 1.1947 | 9318.266 | 1.3054 | 721.343 | -9.1896e-05 | -0.0047 | 0.67756 | -1.0069 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | 0.29543 | 0.30724 | 0.39733 | 10.5939 | 0.19385 | 0.4536 | 0.0093154 | 6.4795 | 10.0838 | 11.9815 | 8024.7698 | 5.8399 | 736.9594 | 0.0070235 | 0.3602 | 0.6933 | -0.48046 |  | 530.0517 | 556.1739 | 785.5107 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0029 | 0.0037 | 9295.1681 | 721.8542 | 0.0066788 | 0.3413 | 0.67749 |  |  | 532.2411 | 555.8384 | 785.8329 | 0.28403 | 0.29662 | 0.41935 | 0.060323 | 0.18962 | 0.44557 | 0.00083455 | 1.0065 | -0.2368 | 1.032 | 9281.1511 | 1.1062 | 721.7638 | 0.0082337 | 0.4208 | 0.67756 | -0.37895 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | 0.2954 | 0.30722 | 0.39737 | 10.8566 | 0.19384 | 0.45359 | 0.0092984 | 6.4765 | 10.0853 | 11.9812 | 8026.7152 | 5.8584 | 737.658 | 0.013637 | 0.6986 | 0.6933 | 0.0076382 |  | 531.2597 | 557.4415 | 787.3014 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0028 | 0.0036 | 9295.1791 | 722.1951 | 0.0066796 | 0.3409 | 0.67749 |  |  | 533.3589 | 556.8486 | 787.6094 | 0.28403 | 0.29654 | 0.41943 | 0.10636 | 0.18966 | 0.44552 | 0.00087889 | 1.0484 | -0.2955 | 1.0876 | 9286.5814 | 1.173 | 722.0357 | 0.0053264 | 0.2719 | 0.67756 | -0.59871 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | 0.29537 | 0.30723 | 0.3974 | 10.8733 | 0.19382 | 0.45359 | 0.0092859 | 6.4555 | 10.093 | 11.9764 | 8027.7239 | 5.8549 | 738.0224 | 0.0071194 | 0.3644 | 0.6933 | -0.4744 |  | 532.4692 | 558.7106 | 789.0944 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0028 | 0.0036 | 9295.19 | 722.5357 | 0.0066788 | 0.3406 | 0.67749 |  |  | 535.3237 | 558.6965 | 792.889 | 0.2837 | 0.29609 | 0.42021 | 0.0025237 | 0.18959 | 0.4452 | 0.00096017 | 0.9649 | -0.6963 | 1.1897 | 9339.9092 | 1.2879 | 722.5319 | 0.009727 | 0.4962 | 0.67756 | -0.26766 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | 0.29537 | 0.30722 | 0.39741 | 10.616 | 0.19381 | 0.45358 | 0.0092812 | 6.4529 | 10.0871 | 11.9701 | 8028.311 | 5.8328 | 738.0147 | -0.00015133 | -0.0077 | 0.6933 | -1.0111 |  | 533.6801 | 559.9813 | 790.8895 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0027 | 0.0035 | 9295.201 | 722.876 | 0.0066773 | 0.3403 | 0.67749 |  |  | 535.9529 | 559.5035 | 793.7988 | 0.28368 | 0.29615 | 0.42016 | 0.085324 | 0.18955 | 0.44523 | 0.00091084 | 0.9199 | -0.6552 | 1.1292 | 9336.7388 | 1.2251 | 722.7481 | 0.0042415 | 0.2162 | 0.67756 | -0.68091 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | 0.29538 | 0.30727 | 0.39735 | 10.6264 | 0.1938 | 0.45361 | 0.0093006 | 6.4449 | 10.1348 | 12.0061 | 8025.3399 | 5.8427 | 738.3698 | 0.0069518 | 0.3551 | 0.6933 | -0.48782 |  | 534.8926 | 561.2536 | 792.6869 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0027 | 0.0034 | 9295.2118 | 723.2159 | 0.0066786 | 0.3399 | 0.67749 |  |  | 537.2181 | 561.059 | 795.5912 | 0.28366 | 0.29625 | 0.42009 | 0.034672 | 0.1895 | 0.44529 | 0.00083287 | 0.853 | -0.5844 | 1.0337 | 9330.8277 | 1.126 | 723.164 | 0.0081679 | 0.4159 | 0.67756 | -0.38618 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | 0.29536 | 0.30731 | 0.39733 | 10.635 | 0.19377 | 0.45363 | 0.0093013 | 6.4133 | 10.1686 | 12.0179 | 8024.3335 | 5.8422 | 738.7223 | 0.0069036 | 0.3525 | 0.6933 | -0.49157 |  | 536.1066 | 562.5275 | 794.4866 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0026 | 0.0034 | 9295.2227 | 723.5556 | 0.0066759 | 0.3397 | 0.67749 |  |  | 537.9046 | 561.8949 | 796.5909 | 0.28365 | 0.2963 | 0.42006 | 0.11246 | 0.18947 | 0.44532 | 0.00079415 | 0.8175 | -0.5521 | 0.9862 | 9328.3457 | 1.0764 | 723.387 | 0.0043825 | 0.223 | 0.67756 | -0.67088 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | 0.29534 | 0.30732 | 0.39734 | 10.6069 | 0.19376 | 0.45363 | 0.0092933 | 6.3955 | 10.1785 | 12.0169 | 8024.8752 | 5.8371 | 739.0247 | 0.0059273 | 0.3024 | 0.6933 | -0.56383 |  | 537.322 | 563.8029 | 796.2884 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0026 | 0.0033 | 9295.2334 | 723.8949 | 0.0066764 | 0.3393 | 0.67749 |  |  | 539.5311 | 563.6048 | 798.5938 | 0.28371 | 0.29636 | 0.41993 | 0.035136 | 0.18949 | 0.44537 | 0.00078228 | 0.8403 | -0.4908 | 0.9726 | 9319.7271 | 1.0663 | 723.8422 | 0.0089551 | 0.4552 | 0.67756 | -0.32818 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | 0.29532 | 0.30732 | 0.39736 | 10.5889 | 0.19374 | 0.45363 | 0.0092845 | 6.3839 | 10.1838 | 12.0152 | 8025.6674 | 5.8333 | 739.3403 | 0.0061958 | 0.3156 | 0.6933 | -0.54479 |  | 538.539 | 565.0799 | 798.0925 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0025 | 0.0032 | 9295.2442 | 724.2338 | 0.0066777 | 0.3389 | 0.67749 |  |  | 540.4971 | 564.5259 | 800.5112 | 0.28365 | 0.29626 | 0.4201 | 0.098039 | 0.18948 | 0.44529 | 0.00082096 | 0.8379 | -0.5844 | 1.0213 | 9331.399 | 1.1117 | 724.0869 | 0.0048184 | 0.2447 | 0.67756 | -0.63885 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | 0.29531 | 0.30734 | 0.39735 | 10.5759 | 0.19373 | 0.45364 | 0.0092845 | 6.3709 | 10.2035 | 12.0252 | 8025.2416 | 5.8332 | 739.6624 | 0.0063256 | 0.3221 | 0.6933 | -0.53541 |  | 539.7575 | 566.3585 | 799.8988 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0025 | 0.0032 | 9295.255 | 724.5725 | 0.0066747 | 0.3387 | 0.67749 |  |  | 542.154 | 566.269 | 802.5568 | 0.2837 | 0.29632 | 0.41997 | 0.015803 | 0.1895 | 0.44534 | 0.00080773 | 0.8603 | -0.5225 | 1.0061 | 9322.7359 | 1.1009 | 724.5488 | 0.0091023 | 0.4619 | 0.67756 | -0.31829 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | 0.29529 | 0.30734 | 0.39738 | 10.7474 | 0.19371 | 0.45364 | 0.0092728 | 6.3569 | 10.2152 | 12.0277 | 8026.2712 | 5.8446 | 740.2348 | 0.01125 | 0.5724 | 0.6933 | -0.17439 |  | 540.9775 | 567.6387 | 801.7073 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0024 | 0.0031 | 9295.2657 | 724.9109 | 0.0066736 | 0.3384 | 0.67749 |  |  | 543.1099 | 567.185 | 804.5057 | 0.28364 | 0.29621 | 0.42015 | 0.079928 | 0.18949 | 0.44526 | 0.00084675 | 0.8533 | -0.6212 | 1.0553 | 9335.2163 | 1.1449 | 724.791 | 0.0047763 | 0.2422 | 0.67756 | -0.64254 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | 0.29525 | 0.30734 | 0.39741 | 10.9564 | 0.19368 | 0.45363 | 0.0092558 | 6.3284 | 10.2295 | 12.0249 | 8027.6627 | 5.8558 | 740.8575 | 0.012251 | 0.6227 | 0.6933 | -0.10184 |  | 542.199 | 568.9204 | 803.5181 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0024 | 0.003 | 9295.2763 | 725.2489 | 0.0066749 | 0.338 | 0.67749 |  |  | 544.673 | 568.7952 | 806.2255 | 0.28373 | 0.29629 | 0.41998 | 0.022007 | 0.18953 | 0.44533 | 0.00083979 | 0.8978 | -0.5411 | 1.0478 | 9323.3458 | 1.1453 | 725.2159 | 0.0083873 | 0.4249 | 0.67756 | -0.37289 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | 0.29524 | 0.30736 | 0.3974 | 10.9385 | 0.19367 | 0.45364 | 0.0092553 | 6.3131 | 10.2495 | 12.0341 | 8027.2609 | 5.855 | 741.1721 | 0.006195 | 0.3146 | 0.6933 | -0.54623 |  | 543.422 | 570.2038 | 805.3311 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0023 | 0.003 | 9295.2869 | 725.5866 | 0.0066739 | 0.3377 | 0.67749 |  |  | 545.618 | 569.6937 | 807.9449 | 0.28369 | 0.29621 | 0.42009 | 0.089459 | 0.18954 | 0.44527 | 0.00087459 | 0.9059 | -0.6101 | 1.0919 | 9331.4909 | 1.1879 | 725.4525 | 0.004674 | 0.2366 | 0.67756 | -0.6508 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | 0.29523 | 0.30736 | 0.39741 | 10.8971 | 0.19366 | 0.45364 | 0.0092495 | 6.3103 | 10.2526 | 12.0353 | 8027.8813 | 5.8514 | 741.4545 | 0.0055647 | 0.2824 | 0.6933 | -0.59268 |  | 544.6465 | 571.4887 | 807.1463 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0023 | 0.0029 | 9295.2975 | 725.924 | 0.0066729 | 0.3374 | 0.67749 |  |  | 547.125 | 571.2766 | 809.6211 | 0.28378 | 0.2963 | 0.41992 | 0.037114 | 0.18956 | 0.44534 | 0.00086093 | 0.9381 | -0.5281 | 1.076 | 9319.9494 | 1.1765 | 725.8683 | 0.0082236 | 0.4158 | 0.67756 | -0.38633 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | 0.29521 | 0.30737 | 0.39742 | 10.8745 | 0.19365 | 0.45364 | 0.0092455 | 6.2981 | 10.265 | 12.0396 | 8028.0327 | 5.8492 | 741.762 | 0.0060674 | 0.3075 | 0.6933 | -0.55647 |  | 545.8725 | 572.7751 | 808.9638 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0022 | 0.0028 | 9295.3081 | 726.261 | 0.0066743 | 0.337 | 0.67749 |  |  | 548.051 | 572.1599 | 811.2747 | 0.28375 | 0.29623 | 0.42003 | 0.10741 | 0.18957 | 0.44529 | 0.00089198 | 0.947 | -0.5903 | 1.1155 | 9327.208 | 1.216 | 726.0999 | 0.0045845 | 0.2316 | 0.67756 | -0.65818 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | 0.29519 | 0.30737 | 0.39745 | 10.852 | 0.19363 | 0.45364 | 0.0092319 | 6.2791 | 10.267 | 12.0314 | 8029.3248 | 5.8424 | 742.0694 | 0.006067 | 0.3074 | 0.6933 | -0.55662 |  | 547.1 | 574.0632 | 810.7835 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0022 | 0.0028 | 9295.3186 | 726.5978 | 0.0066713 | 0.3368 | 0.67749 |  |  | 549.5522 | 573.7266 | 812.972 | 0.28382 | 0.29631 | 0.41987 | 0.058635 | 0.18959 | 0.44535 | 0.00088421 | 0.9804 | -0.5154 | 1.107 | 9316.5168 | 1.2098 | 726.5098 | 0.008119 | 0.4099 | 0.67756 | -0.39503 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | 0.29517 | 0.30736 | 0.39747 | 10.8251 | 0.19362 | 0.45363 | 0.0092234 | 6.2727 | 10.2686 | 12.0295 | 8030.232 | 5.8386 | 742.3704 | 0.00595 | 0.301 | 0.6933 | -0.56585 |  | 548.329 | 575.3528 | 812.6054 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0021 | 0.0027 | 9295.3291 | 726.9342 | 0.0066723 | 0.3364 | 0.67749 |  |  | 551.567 | 575.9193 | 816.3235 | 0.28376 | 0.29628 | 0.41996 | 0.098461 | 0.18955 | 0.44532 | 0.00086147 | 0.9318 | -0.5472 | 1.0801 | 9322.4918 | 1.1797 | 727.0817 | 0.011339 | 0.5719 | 0.67756 | -0.15594 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | 0.29513 | 0.3075 | 0.39737 | 10.8776 | 0.19354 | 0.45371 | 0.0092441 | 6.1722 | 10.3754 | 12.0692 | 8025.1387 | 5.8452 | 742.7789 | 0.0080792 | 0.4085 | 0.6933 | -0.41079 |  | 549.5595 | 576.6441 | 814.4296 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0021 | 0.0026 | 9295.3395 | 727.2703 | 0.0066717 | 0.3361 | 0.67749 |  |  | 552.6344 | 577.3061 | 818.0919 | 0.28369 | 0.29635 | 0.41996 | 0.1148 | 0.18948 | 0.44536 | 0.00077998 | 0.8378 | -0.5069 | 0.9788 | 9321.584 | 1.0711 | 727.4424 | 0.0071558 | 0.3607 | 0.67756 | -0.46765 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | 0.29512 | 0.3075 | 0.39737 | 10.8462 | 0.19353 | 0.45371 | 0.0092414 | 6.1683 | 10.3842 | 12.0748 | 8025.3279 | 5.8438 | 743.0732 | 0.0058243 | 0.2943 | 0.6933 | -0.57551 |  | 550.7915 | 577.9369 | 816.256 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.002 | 0.0026 | 9295.35 | 727.6061 | 0.0066708 | 0.3358 | 0.67749 |  |  | 553.6372 | 578.6135 | 819.7527 | 0.28363 | 0.29642 | 0.41995 | 0.11707 | 0.18941 | 0.44539 | 0.00070248 | 0.7484 | -0.4679 | 0.8823 | 9320.6462 | 0.9669 | 727.7816 | 0.0067364 | 0.3392 | 0.67756 | -0.49938 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | 0.29508 | 0.30764 | 0.39728 | 10.9046 | 0.19345 | 0.45378 | 0.0092633 | 6.0689 | 10.4904 | 12.1163 | 8020.3006 | 5.8538 | 743.4891 | 0.0082388 | 0.4159 | 0.6933 | -0.40012 |  | 552.0251 | 579.2313 | 818.0846 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.002 | 0.0025 | 9295.3604 | 727.9416 | 0.0066698 | 0.3355 | 0.67749 |  |  | 553.6306 | 578.6069 | 819.7025 | 0.28363 | 0.29643 | 0.41994 | 0.1078 | 0.18941 | 0.44539 | 0.0007016 | 0.7508 | -0.462 | 0.8812 | 9319.822 | 0.9661 | 727.7799 | -3.3999e-05 | -0.0017 | 0.67756 | -1.0025 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | 0.29507 | 0.30765 | 0.39728 | 10.8744 | 0.19344 | 0.45379 | 0.0092611 | 6.0551 | 10.5057 | 12.1227 | 8020.2304 | 5.8522 | 743.7844 | 0.0058568 | 0.2953 | 0.6933 | -0.57407 |  | 553.2601 | 580.5272 | 819.9154 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0019 | 0.0024 | 9295.3707 | 728.2767 | 0.0066709 | 0.3351 | 0.67749 |  |  | 554.6691 | 579.9636 | 821.4122 | 0.28357 | 0.2965 | 0.41994 | 0.097084 | 0.18933 | 0.44543 | 0.00062072 | 0.6583 | -0.4196 | 0.7804 | 9318.6029 | 0.8567 | 728.1311 | 0.006989 | 0.3512 | 0.67756 | -0.48167 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | 0.29507 | 0.30754 | 0.3974 | 10.8742 | 0.19348 | 0.45372 | 0.0092244 | 6.1125 | 10.4286 | 12.085 | 8026.1272 | 5.8432 | 744.12 | 0.0066603 | 0.3356 | 0.6933 | -0.51594 |  | 554.4966 | 581.8248 | 821.7485 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0019 | 0.0024 | 9295.381 | 728.6116 | 0.0066683 | 0.3349 | 0.67749 |  |  | 556.1096 | 581.4655 | 823.1055 | 0.28363 | 0.29656 | 0.41981 | 0.061754 | 0.18936 | 0.44548 | 0.00061524 | 0.687 | -0.3581 | 0.7742 | 9309.8415 | 0.8528 | 728.519 | 0.0077226 | 0.3879 | 0.67756 | -0.4275 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | 0.29506 | 0.30755 | 0.39739 | 10.8342 | 0.19346 | 0.45373 | 0.0092233 | 6.1001 | 10.4442 | 12.0922 | 8025.9474 | 5.8411 | 744.4014 | 0.0055888 | 0.2814 | 0.6933 | -0.59412 |  | 555.7347 | 583.1239 | 823.5839 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0018 | 0.0023 | 9295.3913 | 728.9461 | 0.0066698 | 0.3345 | 0.67749 |  |  | 558.4043 | 583.7922 | 826.449 | 0.28365 | 0.29655 | 0.41981 | 0.11461 | 0.18938 | 0.44547 | 0.00063682 | 0.7134 | -0.3691 | 0.8027 | 9310.0269 | 0.8835 | 729.1179 | 0.011939 | 0.5989 | 0.67756 | -0.11609 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | 0.29507 | 0.30746 | 0.39747 | 10.8208 | 0.19351 | 0.45368 | 0.0092036 | 6.1656 | 10.387 | 12.0763 | 8029.8019 | 5.8394 | 744.7185 | 0.0063046 | 0.3171 | 0.6933 | -0.54263 |  | 556.9743 | 584.4246 | 825.4214 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0018 | 0.0023 | 9295.4016 | 729.2804 | 0.0066665 | 0.3343 | 0.67749 |  |  | 559.3158 | 584.6357 | 828.1291 | 0.28362 | 0.29646 | 0.41993 | 0.036121 | 0.18939 | 0.44541 | 0.00067496 | 0.7269 | -0.4436 | 0.8512 | 9318.513 | 0.9334 | 729.3345 | 0.0043189 | 0.2166 | 0.67756 | -0.68032 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | 0.29511 | 0.30758 | 0.39732 | 10.7691 | 0.19349 | 0.45375 | 0.0092561 | 6.1438 | 10.4893 | 12.1534 | 8022.3131 | 5.8583 | 744.9833 | 0.0052688 | 0.2648 | 0.6933 | -0.61806 |  | 558.2153 | 585.7269 | 827.2612 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0017 | 0.0022 | 9295.4117 | 729.6143 | 0.006668 | 0.3339 | 0.67749 |  |  | 560.7784 | 586.276 | 829.9058 | 0.28366 | 0.29655 | 0.41979 | 0.093747 | 0.18938 | 0.44547 | 0.00063581 | 0.7175 | -0.3611 | 0.8027 | 9308.8642 | 0.8832 | 729.7548 | 0.008391 | 0.4203 | 0.67756 | -0.37968 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | 0.2951 | 0.30759 | 0.39731 | 10.7262 | 0.19348 | 0.45376 | 0.0092595 | 6.1406 | 10.5063 | 12.1665 | 8021.7123 | 5.8586 | 745.2596 | 0.0055031 | 0.2763 | 0.6933 | -0.60147 |  | 559.4579 | 587.0308 | 829.1032 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0017 | 0.0021 | 9295.422 | 729.9479 | 0.0066671 | 0.3336 | 0.67749 |  |  | 561.643 | 587.1503 | 831.5432 | 0.28361 | 0.29649 | 0.4199 | 0.020357 | 0.18937 | 0.44543 | 0.00064933 | 0.7052 | -0.4196 | 0.8202 | 9316.4831 | 0.9004 | 729.9784 | 0.0044669 | 0.2236 | 0.67756 | -0.66999 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | 0.29515 | 0.30771 | 0.39714 | 10.7713 | 0.19347 | 0.45383 | 0.0093176 | 6.1299 | 10.6151 | 12.2553 | 8013.7183 | 5.89 | 745.6554 | 0.0078902 | 0.3958 | 0.6933 | -0.42911 |  | 560.702 | 588.3362 | 830.9475 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0016 | 0.0021 | 9295.4321 | 730.2811 | 0.0066686 | 0.3332 | 0.67749 |  |  | 563.1326 | 588.8237 | 833.3432 | 0.28365 | 0.29659 | 0.41976 | 0.082861 | 0.18936 | 0.4455 | 0.0006095 | 0.6954 | -0.3338 | 0.7708 | 9306.4747 | 0.8484 | 730.4054 | 0.0085414 | 0.427 | 0.67756 | -0.3698 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | 0.29513 | 0.30771 | 0.39716 | 10.716 | 0.19346 | 0.45383 | 0.0093099 | 6.1173 | 10.6199 | 12.2532 | 8014.4286 | 5.8838 | 745.9142 | 0.0051629 | 0.2588 | 0.6933 | -0.62672 |  | 561.9476 | 589.6433 | 832.794 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0016 | 0.002 | 9295.4423 | 730.6141 | 0.0066658 | 0.333 | 0.67749 |  |  | 563.9584 | 589.6418 | 834.8165 | 0.28362 | 0.29654 | 0.41984 | 0.00025439 | 0.18936 | 0.44546 | 0.00062553 | 0.6943 | -0.3808 | 0.7915 | 9312.2138 | 0.8704 | 730.6137 | 0.0041694 | 0.2083 | 0.67756 | -0.69257 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | 0.29512 | 0.30771 | 0.39716 | 10.6571 | 0.19345 | 0.45383 | 0.0093072 | 6.1098 | 10.6292 | 12.2576 | 8014.5746 | 5.8799 | 746.1679 | 0.0050649 | 0.2537 | 0.6933 | -0.63407 |  | 563.1947 | 590.9519 | 834.6427 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0015 | 0.0019 | 9295.4523 | 730.9468 | 0.0066649 | 0.3327 | 0.67749 |  |  | 565.5986 | 591.3362 | 837.3137 | 0.28361 | 0.29652 | 0.41986 | 0.065031 | 0.18936 | 0.44545 | 0.00063265 | 0.697 | -0.3961 | 0.8014 | 9313.9285 | 0.8807 | 731.0443 | 0.0086248 | 0.4306 | 0.67756 | -0.36448 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | 0.29509 | 0.30773 | 0.39718 | 10.7031 | 0.19342 | 0.45383 | 0.009298 | 6.0836 | 10.6445 | 12.2579 | 8015.181 | 5.8813 | 746.5638 | 0.007915 | 0.3959 | 0.6933 | -0.42897 |  | 564.4433 | 592.2621 | 836.4937 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0015 | 0.0019 | 9295.4623 | 731.2791 | 0.0066664 | 0.3323 | 0.67749 |  |  | 566.6851 | 592.7577 | 838.9827 | 0.28357 | 0.29661 | 0.41982 | 0.083679 | 0.18929 | 0.4455 | 0.00054733 | 0.6082 | -0.3349 | 0.694 | 9310.3016 | 0.765 | 731.4047 | 0.0072254 | 0.3604 | 0.67756 | -0.46809 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | 0.29508 | 0.30774 | 0.39718 | 10.6457 | 0.19341 | 0.45384 | 0.0092959 | 6.0734 | 10.6563 | 12.2633 | 8015.1933 | 5.8778 | 746.8189 | 0.0051017 | 0.2551 | 0.6933 | -0.63205 |  | 565.6934 | 593.5739 | 838.3469 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0014 | 0.0018 | 9295.4724 | 731.6112 | 0.0066636 | 0.3321 | 0.67749 |  |  | 568.2919 | 594.3601 | 841.2659 | 0.28359 | 0.2966 | 0.41981 | 0.13245 | 0.18931 | 0.44549 | 0.00056971 | 0.6381 | -0.341 | 0.7231 | 9309.7398 | 0.7969 | 731.8098 | 0.008129 | 0.4051 | 0.67756 | -0.40212 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | 0.29507 | 0.30774 | 0.39719 | 10.587 | 0.19341 | 0.45384 | 0.0092905 | 6.0676 | 10.6605 | 12.2641 | 8015.7277 | 5.8729 | 747.0717 | 0.0050616 | 0.2528 | 0.6933 | -0.63537 |  | 566.9451 | 594.8873 | 840.2024 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0014 | 0.0017 | 9295.4824 | 731.9429 | 0.0066652 | 0.3317 | 0.67749 |  |  | 569.0295 | 595.6064 | 841.4154 | 0.28366 | 0.2969 | 0.41944 | 0.12088 | 0.18924 | 0.44569 | 0.00044027 | 0.5527 | -0.092 | 0.5593 | 9283.3724 | 0.5963 | 732.1242 | 0.006315 | 0.3144 | 0.67756 | -0.53598 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | 0.29507 | 0.30776 | 0.39718 | 10.3478 | 0.19339 | 0.45385 | 0.009294 | 6.0495 | 10.6762 | 12.2689 | 8014.9435 | 5.8555 | 747.0782 | 0.00012889 | 0.0065 | 0.6933 | -0.99062 |  | 568.1982 | 596.2022 | 842.0601 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0013 | 0.0017 | 9295.4923 | 732.2743 | 0.0066644 | 0.3314 | 0.67749 |  |  | 569.0287 | 595.5793 | 841.4106 | 0.28366 | 0.2969 | 0.41944 | 0.10448 | 0.18925 | 0.44568 | 0.00044737 | 0.5608 | -0.0979 | 0.5682 | 9283.7385 | 0.6067 | 732.1174 | -0.0001373 | -0.0068 | 0.67756 | -1.01 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | 0.29507 | 0.30775 | 0.39718 | 10.1027 | 0.1934 | 0.45385 | 0.0092952 | 6.0553 | 10.6745 | 12.2704 | 8014.8999 | 5.8382 | 747.0755 | -5.4171e-05 | -0.0027 | 0.6933 | -1.0039 |  | 569.4529 | 597.5188 | 843.92 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0013 | 0.0016 | 9295.5022 | 732.6054 | 0.0066636 | 0.3311 | 0.67749 |  |  | 571.2335 | 597.8846 | 843.7288 | 0.28379 | 0.29703 | 0.41917 | 0.06122 | 0.1893 | 0.44579 | 0.00048602 | 0.6187 | 0.0341 | 0.6183 | 9265.5139 | 0.6102 | 732.6973 | 0.011668 | 0.5799 | 0.67756 | -0.14413 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | 0.29504 | 0.30776 | 0.3972 | 10.3192 | 0.19337 | 0.45385 | 0.0092813 | 6.0271 | 10.6919 | 12.2717 | 8016.0489 | 5.8522 | 747.7031 | 0.012596 | 0.6276 | 0.6933 | -0.09477 |  | 570.709 | 598.8369 | 845.7822 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0012 | 0.0016 | 9295.5122 | 732.9363 | 0.0066612 | 0.3309 | 0.67749 |  |  | 571.5631 | 598.7505 | 851.5729 | 0.28269 | 0.29613 | 0.42118 | 0.014428 | 0.18883 | 0.44507 | 0.00068778 | 0.0243 | -0.8736 | 0.8754 | 9400.8724 | 0.6006 | 732.9146 | 0.0043736 | 0.2173 | 0.67756 | -0.67929 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | 0.29503 | 0.30777 | 0.3972 | 10.2503 | 0.19336 | 0.45385 | 0.009282 | 6.0204 | 10.7052 | 12.2801 | 8015.7731 | 5.8493 | 747.9406 | 0.0047723 | 0.2375 | 0.6933 | -0.65744 |  | 571.9667 | 600.1566 | 847.6466 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0012 | 0.0015 | 9295.522 | 733.2668 | 0.0066624 | 0.3305 | 0.67749 |  |  | 574.322 | 600.4828 | 846.7455 | 0.2841 | 0.29704 | 0.41886 | 0.054352 | 0.18952 | 0.44584 | 0.00071039 | 0.9013 | 0.0971 | 0.9052 | 9246.2038 | 0.866 | 733.3483 | 0.0087413 | 0.4337 | 0.67756 | -0.35991 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | 0.29501 | 0.30778 | 0.39721 | 10.2713 | 0.19334 | 0.45385 | 0.0092733 | 6.0006 | 10.7159 | 12.2799 | 8016.4765 | 5.8493 | 748.3005 | 0.0072389 | 0.3599 | 0.6933 | -0.48089 |  | 573.2259 | 601.4779 | 849.5133 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0011 | 0.0014 | 9295.5318 | 733.5969 | 0.006664 | 0.3301 | 0.67749 |  |  | 575.3363 | 601.761 | 848.2814 | 0.28406 | 0.29711 | 0.41883 | 0.047067 | 0.18946 | 0.44587 | 0.00066315 | 0.8347 | 0.1444 | 0.8458 | 9243.4295 | 0.7844 | 733.6676 | 0.0064416 | 0.3193 | 0.67756 | -0.52875 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | 0.295 | 0.3078 | 0.39721 | 10.2146 | 0.19333 | 0.45386 | 0.0092736 | 5.9843 | 10.7346 | 12.2883 | 8016.0852 | 5.8469 | 748.5539 | 0.0051002 | 0.2534 | 0.6933 | -0.6345 |  | 574.4866 | 602.8008 | 851.3822 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0011 | 0.0014 | 9295.5417 | 733.9268 | 0.0066613 | 0.3299 | 0.67749 |  |  | 575.7562 | 602.6061 | 856.505 | 0.28295 | 0.29614 | 0.42091 | 0.032299 | 0.18901 | 0.44512 | 0.0006772 | 0.2617 | -0.8225 | 0.8641 | 9384.1152 | 0.7362 | 733.8783 | 0.004254 | 0.2107 | 0.67756 | -0.68903 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | 0.29497 | 0.30781 | 0.39722 | 10.1418 | 0.19331 | 0.45386 | 0.0092665 | 5.9619 | 10.7445 | 12.2861 | 8016.5722 | 5.8395 | 748.7849 | 0.0046531 | 0.231 | 0.6933 | -0.66681 |  | 575.7488 | 604.1253 | 853.2533 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.001 | 0.0013 | 9295.5514 | 734.2564 | 0.0066605 | 0.3296 | 0.67749 |  |  | 577.1229 | 604.0185 | 857.9739 | 0.28303 | 0.29622 | 0.42076 | 0.017678 | 0.18905 | 0.44517 | 0.0006325 | 0.3007 | -0.7489 | 0.8078 | 9373.3746 | 0.7215 | 734.2299 | 0.0071028 | 0.3516 | 0.67756 | -0.48108 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | 0.29496 | 0.30782 | 0.39722 | 10.1421 | 0.19329 | 0.45387 | 0.0092644 | 5.9506 | 10.7593 | 12.2937 | 8016.578 | 5.8412 | 749.1156 | 0.0066664 | 0.3307 | 0.6933 | -0.52301 |  | 577.0125 | 605.4514 | 855.1267 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.001 | 0.0012 | 9295.5611 | 734.5857 | 0.0066602 | 0.3293 | 0.67749 |  |  | 579.8873 | 606.1564 | 855.4323 | 0.28405 | 0.29692 | 0.41903 | 0.11644 | 0.18953 | 0.44576 | 0.00071796 | 0.9191 | -0.0049 | 0.9182 | 9257.7294 | 0.9212 | 734.7605 | 0.010729 | 0.5306 | 0.67756 | -0.21689 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | 0.29496 | 0.30783 | 0.39721 | 10.0703 | 0.19328 | 0.45388 | 0.009266 | 5.9403 | 10.7757 | 12.3032 | 8016.1392 | 5.8385 | 749.3474 | 0.0046779 | 0.2318 | 0.6933 | -0.66566 |  | 578.2778 | 606.779 | 857.0023 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0009 | 0.0012 | 9295.5709 | 734.9147 | 0.0066594 | 0.329 | 0.67749 |  |  | 579.8715 | 606.8865 | 862.816 | 0.28292 | 0.2961 | 0.42097 | 0.017716 | 0.18901 | 0.44509 | 0.00070084 | 0.2591 | -0.8576 | 0.8967 | 9388.2558 | 0.756 | 734.9413 | 0.0036588 | 0.1808 | 0.67756 | -0.73316 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | 0.29494 | 0.30784 | 0.39723 | 10.0799 | 0.19327 | 0.45388 | 0.0092585 | 5.9255 | 10.7848 | 12.304 | 8016.7821 | 5.8385 | 749.6902 | 0.006923 | 0.3428 | 0.6933 | -0.50556 |  | 579.5445 | 608.1083 | 858.8802 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0009 | 0.0011 | 9295.5805 | 735.2433 | 0.0066611 | 0.3286 | 0.67749 |  |  | 580.8546 | 608.0925 | 864.7788 | 0.28283 | 0.29609 | 0.42108 | 0.0025982 | 0.18895 | 0.44507 | 0.00070558 | 0.1775 | -0.8849 | 0.9035 | 9395.0257 | 0.7114 | 735.2395 | 0.0060414 | 0.2982 | 0.67756 | -0.55989 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | 0.29492 | 0.30786 | 0.39722 | 10.0791 | 0.19325 | 0.45389 | 0.0092567 | 5.9002 | 10.8076 | 12.3119 | 8016.5274 | 5.8399 | 750.0184 | 0.0066351 | 0.3282 | 0.6933 | -0.52661 |  | 580.8128 | 609.4391 | 860.7603 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0008 | 0.001 | 9295.5902 | 735.5717 | 0.0066584 | 0.3284 | 0.67749 |  |  | 584.2975 | 610.514 | 866.155 | 0.28351 | 0.29623 | 0.42027 | 0.17638 | 0.18939 | 0.44525 | 0.00077307 | 0.7471 | -0.6517 | 0.9914 | 9342.2782 | 1.0594 | 735.8364 | 0.012102 | 0.5969 | 0.67756 | -0.11904 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | 0.2949 | 0.30788 | 0.39723 | 10.0885 | 0.19322 | 0.45389 | 0.0092523 | 5.8772 | 10.8256 | 12.3169 | 8016.6462 | 5.8412 | 750.3604 | 0.0069168 | 0.342 | 0.6933 | -0.50671 |  | 582.0825 | 610.7715 | 862.6426 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0008 | 0.001 | 9295.5998 | 735.8998 | 0.0066577 | 0.3281 | 0.67749 |  |  | 584.3308 | 610.5628 | 866.2291 | 0.2835 | 0.29623 | 0.42027 | 0.03417 | 0.18939 | 0.44525 | 0.00076983 | 0.7415 | -0.6517 | 0.9873 | 9342.5224 | 1.0536 | 735.8484 | 0.00024361 | 0.012 | 0.67756 | -0.98229 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | 0.29489 | 0.30789 | 0.39722 | 9.9978 | 0.19321 | 0.4539 | 0.0092537 | 5.8659 | 10.841 | 12.3251 | 8016.252 | 5.8369 | 750.5648 | 0.0041412 | 0.2044 | 0.6933 | -0.70518 |  | 583.3538 | 612.1055 | 864.5272 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6094 | 736.2275 | 0.0066594 | 0.3277 | 0.67749 |  |  | 585.3918 | 611.9767 | 866.3124 | 0.28366 | 0.29655 | 0.41979 | 0.021042 | 0.18939 | 0.44547 | 0.00064512 | 0.74 | -0.3722 | 0.8281 | 9309.0167 | 0.9083 | 736.1959 | 0.0070585 | 0.3475 | 0.67756 | -0.48713 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | 0.29486 | 0.30791 | 0.39723 | 10.2064 | 0.19318 | 0.45391 | 0.0092472 | 5.8363 | 10.8691 | 12.3358 | 8016.4881 | 5.8544 | 751.1789 | 0.012443 | 0.6141 | 0.6933 | -0.11424 |  | 584.6266 | 613.4411 | 866.4141 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0007 | 0.0009 | 9295.6189 | 736.555 | 0.0066571 | 0.3275 | 0.67749 |  |  | 585.6019 | 613.7666 | 873.1203 | 0.28256 | 0.29615 | 0.42129 | 0.053061 | 0.18873 | 0.44506 | 0.00070159 | -0.1033 | -0.8948 | 0.9016 | 9407.917 | 0.545 | 736.6347 | 0.0089176 | 0.4388 | 0.67756 | -0.35238 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | 0.29485 | 0.30795 | 0.39721 | 10.187 | 0.19316 | 0.45393 | 0.0092517 | 5.8109 | 10.9002 | 12.3513 | 8015.4524 | 5.8577 | 751.4804 | 0.0061154 | 0.3015 | 0.6933 | -0.56513 |  | 585.901 | 614.7783 | 868.3032 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0006 | 0.0008 | 9295.6285 | 736.8822 | 0.0066565 | 0.3272 | 0.67749 |  |  | 586.975 | 615.119 | 874.9449 | 0.2826 | 0.29615 | 0.42125 | 0.055418 | 0.18876 | 0.44507 | 0.00069105 | -0.0649 | -0.8856 | 0.8888 | 9405.0618 | 0.5575 | 736.9654 | 0.0067268 | 0.3307 | 0.67756 | -0.51192 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | 0.29483 | 0.30796 | 0.39721 | 10.163 | 0.19314 | 0.45393 | 0.0092495 | 5.7921 | 10.9173 | 12.3577 | 8015.3968 | 5.8575 | 751.7755 | 0.0059898 | 0.2951 | 0.6933 | -0.57436 |  | 587.1768 | 616.1171 | 870.1945 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0006 | 0.0007 | 9295.6379 | 737.209 | 0.0066579 | 0.3268 | 0.67749 |  |  | 588.3297 | 616.518 | 876.6745 | 0.28264 | 0.29619 | 0.42117 | 0.065069 | 0.18878 | 0.4451 | 0.00066278 | -0.042 | -0.8514 | 0.8532 | 9399.8215 | 0.5469 | 737.3068 | 0.0069516 | 0.3414 | 0.67756 | -0.49613 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | 0.2948 | 0.30805 | 0.39715 | 10.1235 | 0.19309 | 0.45398 | 0.0092658 | 5.7205 | 10.9893 | 12.3882 | 8012.1961 | 5.8651 | 752.0489 | 0.0055558 | 0.2734 | 0.6933 | -0.60566 |  | 588.4542 | 617.4574 | 872.0881 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0005 | 0.0007 | 9295.6474 | 737.5356 | 0.0066555 | 0.3266 | 0.67749 |  |  | 589.6365 | 617.8509 | 878.4536 | 0.28267 | 0.2962 | 0.42113 | 0.063729 | 0.18879 | 0.44511 | 0.00065093 | -0.0215 | -0.8377 | 0.8387 | 9397.1961 | 0.549 | 737.6313 | 0.0066125 | 0.3245 | 0.67756 | -0.52107 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | 0.29479 | 0.30807 | 0.39714 | 10.0839 | 0.19308 | 0.45399 | 0.0092681 | 5.7067 | 11.0095 | 12.3999 | 8011.6584 | 5.8661 | 752.3219 | 0.0055504 | 0.273 | 0.6933 | -0.60623 |  | 589.733 | 618.7994 | 873.9839 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0005 | 0.0006 | 9295.6568 | 737.8619 | 0.0066549 | 0.3263 | 0.67749 |  |  | 590.9274 | 619.1758 | 880.2166 | 0.2827 | 0.29621 | 0.42109 | 0.060827 | 0.18881 | 0.44512 | 0.00063875 | -0.0041 | -0.823 | 0.8236 | 9394.5842 | 0.5491 | 737.9532 | 0.0065647 | 0.3219 | 0.67756 | -0.52491 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | 0.29477 | 0.30809 | 0.39714 | 10.0536 | 0.19305 | 0.454 | 0.0092657 | 5.6833 | 11.0281 | 12.4057 | 8011.5935 | 5.8657 | 752.6073 | 0.0058097 | 0.2854 | 0.6933 | -0.58835 |  | 591.0134 | 620.1429 | 875.882 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0004 | 0.0006 | 9295.6663 | 738.1878 | 0.0066567 | 0.3259 | 0.67749 |  |  | 591.8034 | 620.3646 | 881.4198 | 0.28267 | 0.29632 | 0.42101 | 0.03575 | 0.18875 | 0.44518 | 0.00058079 | -0.0771 | -0.7449 | 0.7495 | 9388.1755 | 0.4585 | 738.2415 | 0.0058856 | 0.2883 | 0.67756 | -0.5745 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | 0.29474 | 0.30818 | 0.39708 | 10.0617 | 0.193 | 0.45405 | 0.0092836 | 5.6113 | 11.1037 | 12.4405 | 8008.2939 | 5.8797 | 752.9451 | 0.0068807 | 0.3378 | 0.6933 | -0.51277 |  | 592.2953 | 621.4881 | 877.7823 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0004 | 0.0005 | 9295.6756 | 738.5135 | 0.0066541 | 0.3257 | 0.67749 |  |  | 593.0582 | 621.6404 | 883.0287 | 0.28271 | 0.29634 | 0.42095 | 0.024506 | 0.18877 | 0.4452 | 0.00055871 | -0.0505 | -0.7192 | 0.7215 | 9383.8706 | 0.4546 | 738.5503 | 0.0063077 | 0.3088 | 0.67756 | -0.54425 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | 0.29473 | 0.30821 | 0.39706 | 10.0133 | 0.19298 | 0.45406 | 0.009289 | 5.5941 | 11.1296 | 12.4559 | 8007.3569 | 5.882 | 753.2052 | 0.0053009 | 0.2601 | 0.6933 | -0.62484 |  | 593.5787 | 622.8348 | 879.6849 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0003 | 0.0004 | 9295.6849 | 738.8389 | 0.0066538 | 0.3254 | 0.67749 |  |  | 594.0042 | 622.8624 | 884.7059 | 0.28265 | 0.29638 | 0.42097 | 0.0044314 | 0.18871 | 0.44522 | 0.000553 | -0.1332 | -0.7017 | 0.7147 | 9385.2044 | 0.4068 | 738.8455 | 0.0060351 | 0.2952 | 0.67756 | -0.56432 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | 0.29472 | 0.30822 | 0.39707 | 9.9665 | 0.19297 | 0.45407 | 0.0092856 | 5.5757 | 11.143 | 12.4597 | 8007.5145 | 5.8801 | 753.467 | 0.0053445 | 0.2618 | 0.6933 | -0.62239 |  | 594.8636 | 624.1831 | 881.5897 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0003 | 0.0004 | 9295.6942 | 739.1639 | 0.0066553 | 0.325 | 0.67749 |  |  | 595.2595 | 624.1415 | 886.2725 | 0.28269 | 0.29641 | 0.4209 | 0.0066647 | 0.18873 | 0.44524 | 0.00052432 | -0.1049 | -0.6696 | 0.6782 | 9380.0627 | 0.3967 | 739.1539 | 0.0063122 | 0.3084 | 0.67756 | -0.54484 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | 0.2947 | 0.30824 | 0.39706 | 9.9731 | 0.19295 | 0.45408 | 0.0092875 | 5.5579 | 11.1666 | 12.4729 | 8007.0053 | 5.8855 | 753.8018 | 0.0068359 | 0.3348 | 0.6933 | -0.5171 |  | 596.1501 | 625.533 | 883.4968 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0002 | 0.0003 | 9295.7035 | 739.4887 | 0.0066531 | 0.3248 | 0.67749 |  |  | 596.5551 | 625.5112 | 887.8314 | 0.28274 | 0.29647 | 0.42079 | 0.003485 | 0.18874 | 0.44528 | 0.00048148 | -0.0868 | -0.6169 | 0.6233 | 9372.8854 | 0.3697 | 739.4835 | 0.0067492 | 0.3296 | 0.67756 | -0.51355 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | 0.29469 | 0.30828 | 0.39704 | 9.9755 | 0.19292 | 0.4541 | 0.0092932 | 5.5263 | 11.2023 | 12.491 | 8005.8612 | 5.893 | 754.1304 | 0.0067167 | 0.3286 | 0.6933 | -0.52604 |  | 597.4381 | 626.8845 | 885.4061 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0002 | 0.0002 | 9295.7128 | 739.8132 | 0.0066525 | 0.3245 | 0.67749 |  |  | 597.8738 | 626.8234 | 889.3982 | 0.2828 | 0.2965 | 0.4207 | 0.0097466 | 0.18878 | 0.44531 | 0.00044917 | -0.0435 | -0.5801 | 0.582 | 9366.5738 | 0.3657 | 739.7985 | 0.006458 | 0.315 | 0.67756 | -0.5351 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | 0.29467 | 0.30832 | 0.39701 | 9.9894 | 0.19289 | 0.45412 | 0.009301 | 5.4943 | 11.2418 | 12.5124 | 8004.4583 | 5.9028 | 754.4746 | 0.0070409 | 0.3442 | 0.6933 | -0.50354 |  | 598.7275 | 628.2376 | 887.3177 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0001 | 0.0002 | 9295.7221 | 740.1374 | 0.0066523 | 0.3242 | 0.67749 |  |  | 599.3105 | 628.2349 | 891.3415 | 0.28284 | 0.29649 | 0.42066 | 0.00042977 | 0.18881 | 0.44532 | 0.00044478 | -0.0049 | -0.5766 | 0.5768 | 9364.4643 | 0.3844 | 740.1367 | 0.006938 | 0.3382 | 0.67756 | -0.50085 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | 0.29467 | 0.30832 | 0.39701 | 9.7478 | 0.1929 | 0.45412 | 0.009302 | 5.4995 | 11.2405 | 12.5136 | 8004.3937 | 5.8859 | 754.4678 | -0.000139 | -0.0068 | 0.6933 | -1.0098 |  | 600.0186 | 629.5923 | 889.2315 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0.0001 | 0.0001 | 9295.7313 | 740.4612 | 0.0066538 | 0.3238 | 0.67749 |  |  | 600.6418 | 629.5718 | 892.7646 | 0.28292 | 0.29655 | 0.42052 | 0.0032561 | 0.18884 | 0.44536 | 0.00039838 | 0.0442 | -0.515 | 0.517 | 9354.9853 | 0.3742 | 740.4564 | 0.0065651 | 0.3197 | 0.67756 | -0.52816 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | 0.29465 | 0.30844 | 0.3969 | 10.0318 | 0.19284 | 0.45418 | 0.0093372 | 5.4284 | 11.3528 | 12.5838 | 7999.078 | 5.9353 | 755.182 | 0.014635 | 0.7142 | 0.6933 | 0.030139 |  | 601.3111 | 630.9486 | 891.1475 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0 | 0.0001 | 9295.7404 | 740.7848 | 0.0066513 | 0.3236 | 0.67749 |  |  | 601.5002 | 631.1573 | 892.9135 | 0.28298 | 0.29694 | 0.42008 | 0.033077 | 0.18874 | 0.44561 | 0.00016846 | -0.0886 | -0.2 | 0.2188 | 9323.0555 | 0.1099 | 740.8346 | 0.0077726 | 0.3782 | 0.67756 | -0.44182 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | 0.29462 | 0.30849 | 0.39689 | 10.1488 | 0.19279 | 0.45421 | 0.0093412 | 5.3768 | 11.4005 | 12.6048 | 7997.9943 | 5.9539 | 755.6666 | 0.0099373 | 0.4846 | 0.6933 | -0.30103 |  | 602.6051 | 632.3065 | 893.0659 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0 | 0 | 9295.7496 | 741.1081 | 0.0066515 | 0.3233 | 0.67749 |  |  | 602.7127 | 632.5225 | 893.5019 | 0.28313 | 0.29714 | 0.41973 | 0.034161 | 0.18877 | 0.44575 | 3.6601e-05 | -0.0457 | -0.0134 | 0.0476 | 9299.2175 | 0.0426 | 741.1595 | 0.0066832 | 0.3249 | 0.67756 | -0.52048 |  |  |  |  | 0.28018 | 0.28618 | 0.29414 | 0.30014 | 0.17881 | 0.19881 | 0.43576 | 0.45576 | 9095.7496 | 9495.7496 | 0.005 |  |  |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | 0.29373 | 0.26535 | 0.44092 |  | 0.20993 | 0.4267 | 0.056729 | 0.225 | -0.2032 | 0.6164 | 11507.8763 | 0.7553 | [6 empty] | 0.645 | 0.587 | 0.532 | 0.36565 | 0.33277 | 0.30159 | 0.23357 | 0.47827 | 0.488 | 0.3543 | 5016.615 | [6 empty] | 0.6376 | 0.5972 | 0.9968 | 0.28571 | 0.26761 | 0.44668 |  | 0.20264 | 0.42705 |  | 0.1535 | -0.2076 | 0.6539 | 12062.0602 | 0.7885 | [25 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | 0.42226 | 0.27834 | 0.2994 |  | 0.30734 | 0.45583 | 0.038222 | 1.9555 | 0.1662 | 0.663 | 4628.5919 | 1.7054 | [6 empty] | 1.0797 | 0.8131 | 0.5608 | 0.44005 | 0.33139 | 0.22856 | 0.28872 | 0.48921 | 1.5088 | 0.6562 | 3378.1457 | [6 empty] | 1.1058 | 0.833 | 1.0231 | 0.37334 | 0.28124 | 0.34542 |  | 0.26534 | 0.44973 |  | 1.1841 | 0.0613 | 0.6777 | 6049.9918 | 0.7231 | [25 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | 0.52306 | 0.28842 | 0.18852 |  | 0.38638 | 0.47938 | 0.051091 | 5.4013 | 0.9192 | 1.988 | 2244.3827 | 3.7979 | [6 empty] | 1.88 | 1.2294 | 0.6136 | 0.50497 | 0.33022 | 0.16481 | 0.33932 | 0.49926 | 3.4365 | 1.2215 | 2244.3827 | [6 empty] | 1.779 | 1.1852 | 1.1066 | 0.43701 | 0.29115 | 0.27184 |  | 0.31106 | 0.46627 |  | 2.6907 | 0.4516 | 1.0719 | 3961.7024 | 0.9458 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | 0.58312 | 0.2944 | 0.12249 |  | 0.43463 | 0.49372 | 0.062161 | 10.6787 | 2.0835 | 4.3185 | 2244.3827 | 5.7735 | [6 empty] | 3.0774 | 1.8522 | 0.6927 | 0.54736 | 0.32944 | 0.12321 | 0.37371 | 0.50609 | 6.3602 | 2.0752 | 2244.3827 | [6 empty] | 2.9061 | 1.7702 | 1.1904 | 0.49536 | 0.30174 | 0.20291 |  | 0.35193 | 0.48234 |  | 5.3627 | 1.2027 | 1.3253 | 2244.3827 | 1.0003 | [25 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | 0.61608 | 0.29775 | 0.086178 |  | 0.46141 | 0.50174 | 0.066586 | 17.2376 | 3.5399 | 6.909 | 2244.3827 | 6.143 | [6 empty] | 4.6957 | 2.694 | 0.7996 | 0.57339 | 0.32897 | 0.09764 | 0.39539 | 0.51039 | 10.3354 | 3.2337 | 2244.3827 | [6 empty] | 4.4954 | 2.6028 | 1.239 | 0.5392 | 0.31219 | 0.14861 |  | 0.38053 | 0.49573 |  | 9.2671 | 2.4151 | 1.3459 | 2244.3827 | 0.86 | [25 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | 0.63909 | 0.30011 | 0.060796 |  | 0.48024 | 0.50741 | 0.071321 | 26.7756 | 5.6638 | 11.4103 | 2244.3827 | 5.3458 | [6 empty] | 6.7543 | 3.7648 | 0.9356 | 0.58965 | 0.32867 | 0.081678 | 0.40915 | 0.51312 | 15.4053 | 4.7101 | 2244.3827 | [6 empty] | 6.4959 | 3.6189 | 1.4197 | 0.56317 | 0.31375 | 0.12308 |  | 0.39951 | 0.50078 |  | 14.1609 | 3.698 | 1.604 | 2244.3827 | 0.842 | [25 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | 0.65353 | 0.30158 | 0.044886 |  | 0.49213 | 0.51097 | 0.074085 | 38.2376 | 8.2205 | 16.7174 | 2244.3827 | 5.0372 | [6 empty] | 9.2696 | 5.0732 | 1.1017 | 0.60019 | 0.32848 | 0.071333 | 0.41815 | 0.51491 | 21.6074 | 6.5154 | 2244.3827 | [6 empty] | 9.0346 | 4.9204 | 1.548 | 0.58276 | 0.31738 | 0.099852 |  | 0.41308 | 0.50619 |  | 20.4937 | 5.5218 | 1.4925 | 2244.3827 | 0.7811 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | 0.66183 | 0.30237 | 0.035801 |  | 0.49904 | 0.513 | 0.074853 | 48.318 | 10.4718 | 19.6826 | 2244.3827 | 5.0227 | [6 empty] | 12.2559 | 6.6266 | 1.299 | 0.60728 | 0.32835 | 0.064366 | 0.42426 | 0.51613 | 28.726 | 8.5852 | 2244.3827 | [6 empty] | 12.0844 | 6.5013 | 1.7168 | 0.59522 | 0.32022 | 0.084561 |  | 0.42123 | 0.50989 |  | 27.8697 | 7.6897 | 1.2391 | 2244.3827 | 0.6869 | [25 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | 0.66838 | 0.30305 | 0.028563 |  | 0.50445 | 0.51463 | 0.075942 | 59.7069 | 13.0276 | 23.9604 | 2244.3827 | 5.3435 | [6 empty] | 15.7261 | 8.4317 | 1.5282 | 0.61224 | 0.32826 | 0.059495 | 0.42854 | 0.51698 | 35.8643 | 10.6542 | 2244.3827 | [6 empty] | 15.5324 | 8.2915 | 1.9289 | 0.60313 | 0.32196 | 0.074901 |  | 0.42645 | 0.5122 |  | 35.0768 | 9.8073 | 1.1565 | 2244.3827 | 0.6366 | [25 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | 0.67295 | 0.30353 | 0.023526 |  | 0.50822 | 0.51577 | 0.076599 | 70.3213 | 15.4134 | 27.5559 | 2244.3827 | 5.5589 | [6 empty] | 19.6917 | 10.4945 | 1.7901 | 0.61582 | 0.3282 | 0.055982 | 0.43165 | 0.5176 | 42.9003 | 12.6904 | 2244.3827 | [6 empty] | 19.019 | 10.1305 | 2.2702 | 0.60532 | 0.32243 | 0.072254 |  | 0.42791 | 0.51283 |  | 41.1632 | 11.5468 | 2.0797 | 2244.3827 | 0.8463 | [25 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | 0.67632 | 0.30391 | 0.019777 |  | 0.51098 | 0.51663 | 0.07704 | 80.9873 | 17.8149 | 31.3286 | 2244.3827 | 5.8213 | [6 empty] | 24.1633 | 12.8205 | 2.0855 | 0.61847 | 0.32815 | 0.05338 | 0.43395 | 0.51805 | 49.8149 | 14.6903 | 2244.3827 | [6 empty] | 23.4037 | 12.3674 | 2.5115 | 0.61134 | 0.32306 | 0.065604 |  | 0.4325 | 0.51424 |  | 48.3254 | 13.5797 | 1.858 | 2244.3827 | 0.8251 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | 0.67872 | 0.30416 | 0.01712 |  | 0.51298 | 0.51723 | 0.077276 | 91.0619 | 20.0769 | 34.6285 | 2244.3827 | 6.0192 | [6 empty] | 29.1506 | 15.4147 | 2.4149 | 0.62049 | 0.32811 | 0.051403 | 0.43571 | 0.5184 | 56.6031 | 16.6534 | 2244.3827 | [6 empty] | 29.1621 | 15.2927 | 2.7549 | 0.61771 | 0.32393 | 0.058355 |  | 0.43718 | 0.51584 |  | 56.6544 | 15.9846 | 0.6707 | 2244.3827 | 0.5617 | [25 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | 0.68041 | 0.30432 | 0.015265 |  | 0.51439 | 0.51765 | 0.077326 | 99.9159 | 22.0616 | 36.8141 | 2244.3827 | 6.0467 | [6 empty] | 34.6626 | 18.2819 | 2.779 | 0.62205 | 0.32808 | 0.049871 | 0.43707 | 0.51867 | 63.2667 | 18.5807 | 2244.3827 | [6 empty] | 33.8658 | 17.8006 | 3.2362 | 0.61683 | 0.32422 | 0.058944 |  | 0.43616 | 0.51582 |  | 62.0209 | 17.5672 | 1.606 | 2244.3827 | 0.7449 | [25 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | 0.68211 | 0.30453 | 0.013357 |  | 0.51576 | 0.51809 | 0.077619 | 110.7149 | 24.4937 | 41.1016 | 2244.3827 | 6.4392 | [6 empty] | 40.7079 | 21.4265 | 3.1783 | 0.62328 | 0.32806 | 0.048663 | 0.43814 | 0.51888 | 69.8103 | 20.4739 | 2244.3827 | [6 empty] | 39.7817 | 20.8068 | 3.4654 | 0.62107 | 0.32483 | 0.054101 |  | 0.43924 | 0.5169 |  | 68.9271 | 19.5792 | 1.2572 | 2244.3827 | 0.6666 | [25 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | 0.68321 | 0.30464 | 0.012148 |  | 0.51668 | 0.51836 | 0.077676 | 119.8258 | 26.5344 | 43.7874 | 2244.3827 | 6.5801 | [6 empty] | 47.2944 | 24.8526 | 3.6133 | 0.62426 | 0.32804 | 0.047694 | 0.43901 | 0.51906 | 76.2402 | 22.3348 | 2244.3827 | [6 empty] | 46.3995 | 24.251 | 3.9813 | 0.62171 | 0.32494 | 0.053346 |  | 0.43969 | 0.51707 |  | 75.4033 | 21.4318 | 1.2312 | 2244.3827 | 0.6737 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | 0.68415 | 0.30471 | 0.011134 |  | 0.51749 | 0.51859 | 0.077784 | 128.7741 | 28.533 | 46.4171 | 2244.3827 | 6.7249 | [6 empty] | 54.4296 | 28.5641 | 4.0846 | 0.62507 | 0.32803 | 0.046907 | 0.43971 | 0.5192 | 82.5629 | 24.1653 | 2244.3827 | [6 empty] | 53.2398 | 27.793 | 4.4026 | 0.62316 | 0.32531 | 0.051531 |  | 0.4406 | 0.51751 |  | 81.6279 | 23.2624 | 1.2998 | 2244.3827 | 0.6643 | [25 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | 0.68494 | 0.30479 | 0.010266 |  | 0.51814 | 0.51878 | 0.077864 | 137.7596 | 30.5452 | 49.1883 | 2244.3827 | 6.9109 | [6 empty] | 62.1207 | 32.5648 | 4.5927 | 0.62572 | 0.32802 | 0.046261 | 0.44028 | 0.51931 | 88.7848 | 25.9672 | 2244.3827 | [6 empty] | 61.8346 | 32.1995 | 4.6272 | 0.62674 | 0.32636 | 0.0469 |  | 0.4427 | 0.51869 |  | 89.1023 | 25.5942 | 0.4898 | 2244.3827 | 0.3096 | [25 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | 0.68545 | 0.30487 | 0.0096839 |  | 0.51854 | 0.51892 | 0.077779 | 144.9952 | 32.1721 | 50.2787 | 2244.3827 | 6.8222 | [6 empty] | 70.3745 | 36.8582 | 5.1378 | 0.62627 | 0.32801 | 0.045722 | 0.44076 | 0.51941 | 94.912 | 27.7422 | 2244.3827 | [6 empty] | 69.6775 | 36.3342 | 5.1412 | 0.62686 | 0.32688 | 0.046253 |  | 0.44232 | 0.51897 |  | 94.7916 | 27.373 | 0.3884 | 2244.3827 | 0.2716 | [25 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | 0.68608 | 0.30494 | 0.0089732 |  | 0.51906 | 0.51909 | 0.07789 | 154.5876 | 34.3238 | 53.8545 | 2244.3827 | 7.1841 | [6 empty] | 79.1974 | 41.4476 | 5.7206 | 0.62673 | 0.328 | 0.04527 | 0.44117 | 0.51949 | 100.9502 | 29.4921 | 2244.3827 | [6 empty] | 78.9592 | 40.9766 | 5.6509 | 0.62872 | 0.32628 | 0.044996 |  | 0.44449 | 0.51901 |  | 101.6886 | 29.1333 | 0.8209 | 2244.3827 | 0.3104 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | 0.68652 | 0.30498 | 0.0085038 |  | 0.51943 | 0.51919 | 0.077923 | 162.5361 | 36.0987 | 55.8451 | 2244.3827 | 7.2832 | [6 empty] | 88.5956 | 46.3363 | 6.3414 | 0.62712 | 0.32799 | 0.044887 | 0.44151 | 0.51955 | 106.9047 | 31.2181 | 2244.3827 | [6 empty] | 87.152 | 45.3722 | 6.5801 | 0.62652 | 0.32617 | 0.047303 |  | 0.44269 | 0.51856 |  | 106.2862 | 30.4754 | 0.9665 | 2244.3827 | 0.5438 | [25 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | 0.68692 | 0.30503 | 0.0080537 |  | 0.51976 | 0.51929 | 0.077959 | 170.4295 | 37.8676 | 57.8609 | 2244.3827 | 7.4051 | [6 empty] | 98.5751 | 51.5273 | 7.0006 | 0.62746 | 0.32798 | 0.044561 | 0.4418 | 0.51961 | 112.7803 | 32.9217 | 2244.3827 | [6 empty] | 98.5541 | 51.1723 | 7.0199 | 0.62875 | 0.32647 | 0.044785 |  | 0.44434 | 0.51911 |  | 113.5274 | 32.5866 | 0.8188 | 2244.3827 | 0.2913 | [25 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | 0.68722 | 0.30506 | 0.0077167 |  | 0.52001 | 0.51937 | 0.077958 | 178.2923 | 39.6264 | 59.9216 | 2244.3827 | 7.5565 | [6 empty] | 109.1415 | 57.0236 | 7.6985 | 0.62774 | 0.32798 | 0.044279 | 0.44205 | 0.51966 | 118.5815 | 34.6042 | 2244.3827 | [6 empty] | 108.1697 | 56.2043 | 7.7518 | 0.62843 | 0.32653 | 0.045036 |  | 0.44401 | 0.51908 |  | 118.6661 | 34.0938 | 0.5173 | 2244.3827 | 0.3717 | [25 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | 0.6875 | 0.30509 | 0.0074057 |  | 0.52023 | 0.51944 | 0.077961 | 186.0171 | 41.3565 | 61.9143 | 2244.3827 | 7.7143 | [6 empty] | 120.3003 | 62.8281 | 8.4356 | 0.62799 | 0.32797 | 0.044035 | 0.44227 | 0.5197 | 124.3124 | 36.2666 | 2244.3827 | [6 empty] | 120.0745 | 62.3032 | 8.3824 | 0.62945 | 0.3266 | 0.043942 |  | 0.44482 | 0.5193 |  | 125.0618 | 35.927 | 0.8228 | 2244.3827 | 0.2695 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | 0.68781 | 0.30513 | 0.0070578 |  | 0.52048 | 0.51952 | 0.078024 | 194.44 | 43.2433 | 64.6837 | 2244.3827 | 8.0361 | [6 empty] | 132.0569 | 68.9436 | 9.2121 | 0.62821 | 0.32797 | 0.043823 | 0.44246 | 0.51974 | 129.9765 | 37.91 | 2244.3827 | [6 empty] | 132.1661 | 68.656 | 8.9134 | 0.63016 | 0.32735 | 0.042498 |  | 0.44472 | 0.51979 |  | 130.8809 | 37.8628 | 0.9056 | 2244.3827 | 0.1335 | [25 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | 0.68799 | 0.30514 | 0.0068703 |  | 0.52064 | 0.51956 | 0.078015 | 200.7788 | 44.6562 | 65.4021 | 2244.3827 | 7.965 | [6 empty] | 144.4164 | 75.3726 | 10.0285 | 0.6284 | 0.32797 | 0.043637 | 0.44262 | 0.51977 | 135.5775 | 39.5353 | 2244.3827 | [6 empty] | 143.171 | 74.4874 | 9.8893 | 0.62919 | 0.32735 | 0.04346 |  | 0.44389 | 0.51962 |  | 135.5089 | 39.2367 | 0.3064 | 2244.3827 | 0.2226 | [25 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | 0.68823 | 0.30517 | 0.0066014 |  | 0.52084 | 0.51963 | 0.07807 | 209.1706 | 46.5331 | 68.2654 | 2244.3827 | 8.3321 | [6 empty] | 157.3836 | 82.1178 | 10.885 | 0.62856 | 0.32796 | 0.043473 | 0.44277 | 0.5198 | 141.1183 | 41.1435 | 2244.3827 | [6 empty] | 158.3687 | 82.2547 | 10.3945 | 0.63091 | 0.32768 | 0.041409 |  | 0.44505 | 0.5201 |  | 142.4942 | 41.338 | 1.3896 | 2244.3827 | 0.2236 | [25 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | 0.68842 | 0.30519 | 0.0063943 |  | 0.52099 | 0.51967 | 0.07809 | 216.3532 | 48.1403 | 69.9605 | 2244.3827 | 8.4678 | [6 empty] | 170.9634 | 89.1816 | 11.782 | 0.62871 | 0.32796 | 0.043328 | 0.4429 | 0.51983 | 146.6018 | 42.7353 | 2244.3827 | [6 empty] | 169.2617 | 88.1781 | 12.2312 | 0.62766 | 0.32698 | 0.045356 |  | 0.44291 | 0.51916 |  | 145.8572 | 42.1324 | 0.9582 | 2244.3827 | 0.4363 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | 0.68859 | 0.3052 | 0.0062054 |  | 0.52115 | 0.51971 | 0.078132 | 223.5949 | 49.7554 | 71.7708 | 2244.3827 | 8.6071 | [6 empty] | 185.1604 | 96.5664 | 12.7197 | 0.62884 | 0.32796 | 0.043199 | 0.44302 | 0.51985 | 152.0308 | 44.3115 | 2244.3827 | [6 empty] | 181.9123 | 94.6722 | 13.0369 | 0.6281 | 0.32688 | 0.045014 |  | 0.44339 | 0.51919 |  | 150.9034 | 43.5271 | 1.3735 | 2244.3827 | 0.5578 | [25 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | 0.68873 | 0.30521 | 0.0060604 |  | 0.52127 | 0.51975 | 0.078152 | 230.3715 | 51.2661 | 73.1629 | 2244.3827 | 8.6128 | [6 empty] | 199.9792 | 104.2747 | 13.6985 | 0.62896 | 0.32796 | 0.043083 | 0.44312 | 0.51987 | 157.4077 | 45.8727 | 2244.3827 | [6 empty] | 199.5714 | 103.6699 | 13.4372 | 0.6302 | 0.32737 | 0.042432 |  | 0.44474 | 0.51981 |  | 158.0037 | 45.717 | 0.616 | 2244.3827 | 0.1441 | [25 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | 0.68887 | 0.30522 | 0.0059145 |  | 0.52139 | 0.51978 | 0.078177 | 237.1974 | 52.7893 | 74.6561 | 2244.3827 | 8.5868 | [6 empty] | 215.424 | 112.3087 | 14.7187 | 0.62906 | 0.32796 | 0.04298 | 0.44321 | 0.51989 | 162.7347 | 47.4196 | 2244.3827 | [6 empty] | 215.0896 | 111.7531 | 14.7411 | 0.62968 | 0.32716 | 0.043155 |  | 0.44449 | 0.51962 |  | 163.1943 | 47.1415 | 0.5372 | 2244.3827 | 0.2005 | [25 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | 0.68904 | 0.30523 | 0.005734 |  | 0.52153 | 0.51982 | 0.078238 | 244.8454 | 54.497 | 77.0313 | 2244.3827 | 8.699 | [6 empty] | 231.4993 | 120.6705 | 15.7805 | 0.62916 | 0.32795 | 0.042888 | 0.44329 | 0.51991 | 168.0139 | 48.9529 | 2244.3827 | [6 empty] | 234.0704 | 121.4026 | 15.346 | 0.63123 | 0.32739 | 0.041384 |  | 0.4456 | 0.52001 |  | 169.9893 | 49.1523 | 1.9855 | 2244.3827 | 0.2355 | [25 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | 0.68918 | 0.30525 | 0.0055743 |  | 0.52165 | 0.51985 | 0.078281 | 250.8601 | 55.8443 | 77.9642 | 2244.3827 | 8.5509 | [6 empty] | 247.6772 | 129.0858 | 16.8491 | 0.62924 | 0.32795 | 0.042806 | 0.44337 | 0.51992 | 173.0844 | 50.4256 | 2244.3827 | [6 empty] | 248.5094 | 129.1409 | 16.7396 | 0.63011 | 0.32744 | 0.042444 |  | 0.44459 | 0.51983 |  | 173.9496 | 50.3755 | 0.8667 | 2244.3827 | 0.0948 | [25 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | 0.23759 | 0.32911 | 0.4333 |  | 0.14679 | 0.45751 | 0.0551 | -0.5755 | 0.1609 | 0.7586 | 9788.3311 | 1.0857 | [6 empty] | 0.6275 | 0.7436 | 0.5691 | 0.32342 | 0.38326 | 0.29332 | 0.18608 | 0.49614 | -0.0374 | 0.6956 | 5053.0308 | [6 empty] | 0.5917 | 0.7261 | 1.0317 | 0.25184 | 0.30904 | 0.43911 |  | 0.16235 | 0.44826 |  | -0.3569 | 0.0337 | 0.735 | 10474.2687 | 0.8514 | [25 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | 0.22825 | 0.46196 | 0.30979 |  | 0.11289 | 0.51411 | 0.041803 | -2.214 | 1.9935 | 1.2272 | 5572.3214 | 2.0865 | [6 empty] | 0.9996 | 1.5326 | 0.7311 | 0.30632 | 0.46965 | 0.22404 | 0.15272 | 0.52683 | -1.0276 | 2.3076 | 4329.3808 | [6 empty] | 0.9693 | 1.5278 | 1.1682 | 0.26445 | 0.41683 | 0.31872 |  | 0.14155 | 0.502 |  | -1.3407 | 1.5955 | 0.7778 | 5646.366 | 0.7376 | [25 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | 0.22112 | 0.56316 | 0.21572 |  | 0.094943 | 0.54408 | 0.041078 | -5.4994 | 5.7597 | 2.6034 | 4572.2464 | 3.5974 | [6 empty] | 1.6844 | 2.9851 | 1.0293 | 0.29557 | 0.52381 | 0.18062 | 0.13598 | 0.54221 | -2.9289 | 5.347 | 4063.0573 | [6 empty] | 1.6126 | 2.9225 | 1.5039 | 0.26703 | 0.48394 | 0.24903 |  | 0.12911 | 0.52645 |  | -3.2404 | 4.3797 | 1.0162 | 4710.7645 | 0.7835 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | 0.21712 | 0.62046 | 0.16242 |  | 0.08675 | 0.55779 | 0.042323 | -10.4055 | 11.4213 | 4.839 | 4240.8576 | 4.5251 | [6 empty] | 2.709 | 5.1583 | 1.4754 | 0.28996 | 0.55212 | 0.15792 | 0.12822 | 0.54934 | -5.8044 | 9.9228 | 3956.7586 | [6 empty] | 2.7218 | 5.2177 | 1.9123 | 0.27627 | 0.52962 | 0.19411 |  | 0.12554 | 0.54148 |  | -6.1308 | 9.2751 | 0.7253 | 4227.8224 | 0.5048 | [25 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | 0.21487 | 0.65236 | 0.13277 |  | 0.082655 | 0.56462 | 0.043223 | -16.0074 | 17.9228 | 7.0836 | 4097.8548 | 4.8159 | [6 empty] | 4.0938 | 8.0956 | 2.0784 | 0.28693 | 0.5674 | 0.14567 | 0.12428 | 0.55297 | -9.3432 | 15.5214 | 3906.4099 | [6 empty] | 4.0974 | 8.01 | 2.4751 | 0.28098 | 0.54929 | 0.16973 |  | 0.12447 | 0.54749 |  | -9.2345 | 14.6024 | 0.9254 | 4058.065 | 0.4855 | [25 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | 0.21351 | 0.67237 | 0.11412 |  | 0.080255 | 0.56866 | 0.043989 | -21.7019 | 24.5692 | 9.5513 | 4019.0599 | 5.8864 | [6 empty] | 5.8554 | 11.832 | 2.8455 | 0.28517 | 0.57625 | 0.13858 | 0.12207 | 0.555 | -12.8379 | 21.0117 | 3879.2175 | [6 empty] | 5.7558 | 11.7185 | 3.2414 | 0.27785 | 0.56568 | 0.15647 |  | 0.12038 | 0.55144 |  | -13.0752 | 20.1915 | 0.8539 | 3997.48 | 0.4979 | [25 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | 0.21255 | 0.6851 | 0.10236 |  | 0.078751 | 0.57112 | 0.044542 | -27.2263 | 31.0119 | 11.9535 | 3973.504 | 6.4676 | [6 empty] | 8.0078 | 16.3973 | 3.7827 | 0.28409 | 0.58172 | 0.1342 | 0.12073 | 0.55623 | -16.2276 | 26.3305 | 3863.0611 | [6 empty] | 7.829 | 16.0668 | 4.019 | 0.28046 | 0.57557 | 0.14397 |  | 0.12004 | 0.55427 |  | -16.185 | 25.5353 | 0.7964 | 3923.7541 | 0.4103 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | 0.21198 | 0.69353 | 0.094483 |  | 0.077803 | 0.57272 | 0.044895 | -32.6231 | 37.3129 | 14.3535 | 3944.3003 | 6.6898 | [6 empty] | 10.5633 | 21.8176 | 4.8955 | 0.28338 | 0.58529 | 0.13133 | 0.11986 | 0.55702 | -19.5078 | 31.4806 | 3852.7558 | [6 empty] | 10.2635 | 21.5577 | 5.0016 | 0.27873 | 0.58544 | 0.13583 |  | 0.11776 | 0.55651 |  | -19.9648 | 31.1196 | 0.5823 | 3891.6197 | 0.3985 | [25 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | 0.21159 | 0.69934 | 0.089073 |  | 0.07716 | 0.57381 | 0.045139 | -37.8214 | 43.3765 | 16.6344 | 3924.9174 | 6.8642 | [6 empty] | 13.5328 | 28.116 | 6.1885 | 0.28289 | 0.58774 | 0.12937 | 0.11927 | 0.55756 | -22.6859 | 36.4758 | 3845.8152 | [6 empty] | 13.2375 | 27.6806 | 6.4233 | 0.27962 | 0.5847 | 0.13568 |  | 0.11827 | 0.55644 |  | -22.819 | 35.8008 | 0.688 | 3887.4693 | 0.3893 | [25 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | 0.21129 | 0.70332 | 0.085384 |  | 0.076712 | 0.57454 | 0.045296 | -42.732 | 49.0924 | 18.6516 | 3912.081 | 6.9743 | [6 empty] | 16.9263 | 35.3136 | 7.6662 | 0.28255 | 0.58948 | 0.12797 | 0.11886 | 0.55795 | -25.7716 | 41.3317 | 3840.9358 | [6 empty] | 16.9963 | 35.0924 | 7.5599 | 0.28494 | 0.58832 | 0.12674 |  | 0.1201 | 0.55795 |  | -25.2305 | 41.1959 | 0.5579 | 3826.0714 | 0.2539 | [25 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | 0.21107 | 0.70632 | 0.082615 |  | 0.076378 | 0.57509 | 0.045422 | -47.5631 | 54.7116 | 20.6835 | 3902.6036 | 7.0869 | [6 empty] | 20.7527 | 43.4296 | 9.3323 | 0.28229 | 0.59076 | 0.12694 | 0.11855 | 0.55823 | -28.7748 | 46.0627 | 3837.3848 | [6 empty] | 20.668 | 43.2903 | 9.5369 | 0.28122 | 0.58902 | 0.12976 |  | 0.11833 | 0.55768 |  | -28.8183 | 45.7644 | 0.3015 | 3854.1586 | 0.1642 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | 0.21093 | 0.70868 | 0.08039 |  | 0.076133 | 0.57552 | 0.045521 | -52.4012 | 60.3471 | 22.843 | 3894.9385 | 7.2311 | [6 empty] | 25.0204 | 52.4815 | 11.1906 | 0.2821 | 0.59172 | 0.12617 | 0.11833 | 0.55844 | -31.7038 | 50.6815 | 3834.7258 | [6 empty] | 24.9629 | 52.0989 | 11.2828 | 0.28256 | 0.58972 | 0.12771 |  | 0.11883 | 0.55801 |  | -31.3652 | 50.3085 | 0.5038 | 3839.7329 | 0.1732 | [25 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | 0.21078 | 0.7103 | 0.078915 |  | 0.075944 | 0.57581 | 0.045582 | -56.7996 | 65.4494 | 24.4825 | 3890.0767 | 7.2814 | [6 empty] | 29.7372 | 62.4859 | 13.2445 | 0.28196 | 0.59247 | 0.12558 | 0.11815 | 0.5586 | -34.5662 | 55.199 | 3832.6869 | [6 empty] | 29.3784 | 62.0204 | 13.4256 | 0.28026 | 0.59166 | 0.12808 |  | 0.11752 | 0.55821 |  | -34.7515 | 54.812 | 0.4291 | 3850.3195 | 0.2286 | [25 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | 0.21068 | 0.71179 | 0.077533 |  | 0.075782 | 0.57608 | 0.045658 | -61.4917 | 70.9006 | 26.6287 | 3885.4624 | 7.4331 | [6 empty] | 34.9102 | 73.4582 | 15.497 | 0.28184 | 0.59305 | 0.12511 | 0.11801 | 0.55872 | -37.3684 | 59.6245 | 3831.0912 | [6 empty] | 34.5328 | 72.9161 | 15.4368 | 0.28102 | 0.59337 | 0.12562 |  | 0.1176 | 0.5587 |  | -37.4567 | 59.4088 | 0.2331 | 3836.525 | 0.1484 | [25 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | 0.21058 | 0.71291 | 0.076512 |  | 0.075655 | 0.57628 | 0.045712 | -66.0548 | 76.1926 | 28.6763 | 3882.1274 | 7.5685 | [6 empty] | 40.5464 | 85.4128 | 17.9512 | 0.28175 | 0.59351 | 0.12474 | 0.1179 | 0.55883 | -40.1156 | 63.966 | 3829.8208 | [6 empty] | 39.8411 | 84.1947 | 17.8597 | 0.28078 | 0.59336 | 0.12587 |  | 0.1175 | 0.55867 |  | -40.0822 | 63.4632 | 0.5038 | 3838.533 | 0.2929 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | 0.21051 | 0.71386 | 0.075633 |  | 0.075549 | 0.57645 | 0.045762 | -70.4273 | 81.2667 | 30.5371 | 3879.2406 | 7.6677 | [6 empty] | 46.6522 | 98.3633 | 20.6099 | 0.28167 | 0.59389 | 0.12444 | 0.11781 | 0.55891 | -42.8127 | 68.2303 | 3828.7939 | [6 empty] | 46.3507 | 98.0412 | 21.0356 | 0.28019 | 0.59265 | 0.12716 |  | 0.11734 | 0.55844 |  | -43.0362 | 67.8466 | 0.4441 | 3846.5354 | 0.209 | [25 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | 0.21044 | 0.71454 | 0.075019 |  | 0.075472 | 0.57657 | 0.045787 | -74.6902 | 86.2055 | 32.3131 | 3877.2605 | 7.7469 | [6 empty] | 53.2337 | 112.3228 | 23.4757 | 0.28161 | 0.5942 | 0.12419 | 0.11774 | 0.55897 | -45.4635 | 72.4236 | 3827.9526 | [6 empty] | 52.9793 | 111.5473 | 23.1691 | 0.28226 | 0.5943 | 0.12344 |  | 0.11801 | 0.55907 |  | -45.1505 | 72.2658 | 0.3506 | 3822.1669 | 0.1747 | [25 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | 0.2104 | 0.71516 | 0.074436 |  | 0.075406 | 0.57668 | 0.045813 | -78.8656 | 91.0496 | 34.0363 | 3875.3376 | 7.8027 | [6 empty] | 60.2966 | 127.3035 | 26.5511 | 0.28156 | 0.59446 | 0.12398 | 0.11768 | 0.55903 | -48.0718 | 76.551 | 3827.2555 | [6 empty] | 59.8693 | 125.818 | 25.4669 | 0.28353 | 0.59586 | 0.12061 |  | 0.11835 | 0.55959 |  | -47.379 | 76.5403 | 0.6929 | 3805.0264 | 0.3711 | [25 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | 0.21039 | 0.71567 | 0.073943 |  | 0.075358 | 0.57678 | 0.045829 | -83.1262 | 95.9961 | 35.9421 | 3873.6637 | 7.8889 | [6 empty] | 67.8465 | 143.3171 | 29.8387 | 0.28152 | 0.59467 | 0.12381 | 0.11763 | 0.55908 | -50.6404 | 80.6172 | 3826.6718 | [6 empty] | 67.4403 | 142.315 | 29.6057 | 0.28175 | 0.59456 | 0.12369 |  | 0.11775 | 0.55908 |  | -50.4029 | 80.3745 | 0.3395 | 3825.2254 | 0.1673 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | 0.21034 | 0.7161 | 0.073557 |  | 0.075305 | 0.57685 | 0.045852 | -87.3386 | 100.8726 | 37.8325 | 3872.4491 | 7.9711 | [6 empty] | 75.8888 | 160.375 | 33.3405 | 0.28148 | 0.59485 | 0.12366 | 0.11759 | 0.55911 | -53.1722 | 84.6261 | 3826.1784 | [6 empty] | 75.4055 | 159.1553 | 33.4261 | 0.28138 | 0.59389 | 0.12473 |  | 0.11768 | 0.55887 |  | -52.9283 | 84.1707 | 0.5166 | 3831.2253 | 0.1966 | [25 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | 0.21031 | 0.71651 | 0.073178 |  | 0.075263 | 0.57693 | 0.045872 | -91.3523 | 105.5274 | 39.5024 | 3871.2029 | 8.0113 | [6 empty] | 84.4285 | 178.4879 | 37.059 | 0.28145 | 0.59501 | 0.12354 | 0.11755 | 0.55915 | -55.6694 | 88.5814 | 3825.7578 | [6 empty] | 83.7709 | 176.5021 | 36.34 | 0.28242 | 0.59506 | 0.12252 |  | 0.11797 | 0.55927 |  | -55.078 | 88.2616 | 0.6724 | 3817.5395 | 0.288 | [25 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | 0.21029 | 0.71681 | 0.072898 |  | 0.075229 | 0.57698 | 0.045884 | -95.4386 | 110.2604 | 41.3222 | 3870.2994 | 8.0799 | [6 empty] | 93.4704 | 197.6661 | 40.9962 | 0.28142 | 0.59514 | 0.12343 | 0.11752 | 0.55918 | -58.1343 | 92.4864 | 3825.3967 | [6 empty] | 93.2452 | 196.5673 | 40.4973 | 0.2823 | 0.5951 | 0.1226 |  | 0.11791 | 0.55927 |  | -57.6804 | 92.3455 | 0.4753 | 3818.4179 | 0.1706 | [25 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | 0.21028 | 0.71709 | 0.072635 |  | 0.075203 | 0.57703 | 0.045893 | -99.4307 | 114.8895 | 43.0603 | 3869.4158 | 8.1336 | [6 empty] | 103.0193 | 217.9195 | 45.1541 | 0.2814 | 0.59526 | 0.12334 | 0.11749 | 0.5592 | -60.5688 | 96.3439 | 3825.0843 | [6 empty] | 101.7116 | 215.6903 | 44.135 | 0.28133 | 0.59659 | 0.12208 |  | 0.11726 | 0.55951 |  | -60.5031 | 96.196 | 0.1619 | 3819.8998 | 0.2298 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | 0.21026 | 0.71735 | 0.07239 |  | 0.075175 | 0.57708 | 0.045907 | -103.424 | 119.5167 | 44.8439 | 3868.6191 | 8.195 | [6 empty] | 113.0796 | 239.2579 | 49.5347 | 0.28138 | 0.59536 | 0.12326 | 0.11747 | 0.55922 | -62.9745 | 100.1566 | 3824.8126 | [6 empty] | 112.4166 | 237.9602 | 48.7544 | 0.28165 | 0.5962 | 0.12215 |  | 0.11747 | 0.55946 |  | -62.8364 | 100.1364 | 0.1396 | 3818.971 | 0.1325 | [25 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | 0.21025 | 0.71756 | 0.072193 |  | 0.075156 | 0.57711 | 0.045913 | -107.1112 | 123.7919 | 46.2424 | 3867.9565 | 8.1941 | [6 empty] | 123.6559 | 261.6904 | 54.14 | 0.28136 | 0.59545 | 0.12319 | 0.11745 | 0.55924 | -65.3531 | 103.9268 | 3824.5747 | [6 empty] | 122.9689 | 259.9931 | 54.2215 | 0.28128 | 0.5947 | 0.12402 |  | 0.11752 | 0.55905 |  | -65.1151 | 103.4781 | 0.508 | 3828.5468 | 0.166 | [25 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | 0.21025 | 0.71774 | 0.072003 |  | 0.075141 | 0.57715 | 0.045917 | -111.0645 | 128.3782 | 48.0557 | 3867.2962 | 8.2604 | [6 empty] | 134.7522 | 285.2261 | 58.9717 | 0.28135 | 0.59552 | 0.12313 | 0.11743 | 0.55926 | -67.7059 | 107.6568 | 3824.3653 | [6 empty] | 134.414 | 284.4847 | 59.0887 | 0.28121 | 0.59517 | 0.12362 |  | 0.11742 | 0.55916 |  | -67.6443 | 107.4477 | 0.2179 | 3827.0481 | 0.0708 | [25 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | 0.21024 | 0.71791 | 0.071851 |  | 0.075124 | 0.57718 | 0.045924 | -114.7942 | 132.6985 | 49.5913 | 3866.8012 | 8.284 | [6 empty] | 146.3728 | 309.8736 | 64.0317 | 0.28134 | 0.59559 | 0.12307 | 0.11741 | 0.55927 | -70.0342 | 111.3483 | 3824.1802 | [6 empty] | 146.2797 | 308.6837 | 63.8307 | 0.28196 | 0.595 | 0.12304 |  | 0.11778 | 0.55921 |  | -69.5695 | 111.1088 | 0.5228 | 3821.5931 | 0.1262 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | 0.21024 | 0.71808 | 0.071682 |  | 0.075109 | 0.57721 | 0.045931 | -118.5812 | 137.0914 | 51.2465 | 3866.2206 | 8.3259 | [6 empty] | 158.5215 | 335.6414 | 69.3217 | 0.28132 | 0.59565 | 0.12302 | 0.1174 | 0.55929 | -72.3392 | 115.0034 | 3824.0158 | [6 empty] | 158.5252 | 334.6133 | 68.2275 | 0.28239 | 0.59607 | 0.12154 |  | 0.11781 | 0.55951 |  | -71.8345 | 115.0884 | 0.5118 | 3813.4625 | 0.1637 | [25 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | 0.21025 | 0.7182 | 0.071549 |  | 0.075102 | 0.57723 | 0.04593 | -122.3694 | 141.4882 | 52.9397 | 3865.7361 | 8.3735 | [6 empty] | 171.2022 | 362.5376 | 74.8434 | 0.28131 | 0.59571 | 0.12298 | 0.11739 | 0.5593 | -74.6219 | 118.6235 | 3823.8691 | [6 empty] | 172.1057 | 362.6236 | 73.9009 | 0.28278 | 0.5958 | 0.12142 |  | 0.11802 | 0.55949 |  | -73.9683 | 118.8369 | 0.6876 | 3811.4662 | 0.1931 | [25 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | 0.21025 | 0.71832 | 0.071426 |  | 0.075095 | 0.57726 | 0.045931 | -125.9647 | 145.6601 | 54.3954 | 3865.2963 | 8.3876 | [6 empty] | 184.4187 | 390.5702 | 80.5983 | 0.2813 | 0.59576 | 0.12294 | 0.11738 | 0.55931 | -76.8835 | 122.2104 | 3823.7378 | [6 empty] | 185.0235 | 389.5439 | 79.4219 | 0.28292 | 0.59564 | 0.12144 |  | 0.1181 | 0.55947 |  | -76.019 | 122.2557 | 0.8656 | 3811.0082 | 0.2221 | [25 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | 0.21027 | 0.71843 | 0.071296 |  | 0.075094 | 0.57728 | 0.045928 | -129.7752 | 150.0909 | 56.1891 | 3864.7818 | 8.4489 | [6 empty] | 198.1746 | 419.7469 | 86.5881 | 0.28129 | 0.5958 | 0.12291 | 0.11736 | 0.55932 | -79.1247 | 125.7652 | 3823.6197 | [6 empty] | 199.4406 | 420.467 | 84.8682 | 0.28298 | 0.5966 | 0.12042 |  | 0.11799 | 0.55971 |  | -78.4812 | 126.2796 | 0.8238 | 3806.3673 | 0.2465 | [25 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | 0.21034 | 0.71852 | 0.071143 |  | 0.075111 | 0.5773 | 0.045909 | -133.2185 | 154.1239 | 57.6203 | 3864.0556 | 8.465 | [6 empty] | 212.0184 | 449.11 | 92.6162 | 0.28129 | 0.59584 | 0.12287 | 0.11736 | 0.55933 | -81.2772 | 129.1798 | 3823.5163 | [6 empty] | 212.8001 | 449.3353 | 92.4554 | 0.28201 | 0.59547 | 0.12252 |  | 0.11773 | 0.55932 |  | -80.8692 | 129.2006 | 0.4086 | 3819.1988 | 0.0914 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | 0.22409 | 0.21941 | 0.5565 |  | 0.17288 | 0.38087 | 0.05726 | -0.1542 | -0.6276 | 0.5512 | 4.391e+18 | 0.8457 | [6 empty] | 0.5942 | 0.5508 | 0.9078 | 0.28946 | 0.26832 | 0.44223 | 0.20526 | 0.4281 | 0.1684 | -0.1807 | 11563.8628 | [6 empty] | 0.555 | 0.5489 | 1.3633 | 0.22495 | 0.22248 | 0.55257 |  | 0.17238 | 0.3836 |  | -0.1674 | -0.6337 | 0.564 | 4.391e+18 | 0.864 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | 0.19057 | 0.1453 | 0.66414 |  | 0.17474 | 0.29976 | 0.039859 | -0.1587 | -1.6456 | 0.3822 | 4.391e+18 | 0.8746 | [6 empty] | 0.8465 | 0.6469 | 2.2871 | 0.22391 | 0.17111 | 0.60497 | 0.19447 | 0.33439 | 0.0682 | -1.338 | 4.391e+18 | [6 empty] | 0.7747 | 0.6316 | 2.546 | 0.19601 | 0.15981 | 0.64418 |  | 0.17325 | 0.3178 |  | -0.1827 | -1.5009 | 0.2991 | 4.391e+18 | 0.7184 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | 0.17101 | 0.10161 | 0.72738 |  | 0.17642 | 0.23586 | 0.029283 | -0.1768 | -2.9949 | 0.2477 | 2.9273e+18 | 1.0198 | [6 empty] | 1.311 | 0.8238 | 4.8259 | 0.18834 | 0.11835 | 0.69331 | 0.18632 | 0.26342 | -0.0382 | -2.7896 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 1.1744 | 0.7874 | 4.705 | 0.17616 | 0.11811 | 0.70574 |  | 0.17334 | 0.26149 |  | -0.2262 | -2.6946 | 0.2106 | 2.9273e+18 | 0.842 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | 0.16103 | 0.079262 | 0.75971 |  | 0.17749 | 0.19657 | 0.025354 | -0.2149 | -4.7319 | 0.2115 | 2.9273e+18 | 1.3736 | [6 empty] | 2.0058 | 1.0885 | 8.6247 | 0.17116 | 0.092883 | 0.73596 | 0.18149 | 0.2216 | -0.1479 | -4.5313 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 1.8716 | 1.0524 | 8.4783 | 0.16414 | 0.092297 | 0.74356 |  | 0.17373 | 0.2198 |  | -0.2948 | -4.4164 | 0.1865 | 2.9273e+18 | 0.7046 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | 0.15652 | 0.069058 | 0.77442 |  | 0.17808 | 0.17679 | 0.020686 | -0.2624 | -6.5792 | 0.09 | 2.9273e+18 | 0.9553 | [6 empty] | 2.945 | 1.4462 | 13.759 | 0.16226 | 0.07968 | 0.75806 | 0.17872 | 0.19746 | -0.2711 | -6.6688 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 2.8856 | 1.4226 | 13.9988 | 0.15762 | 0.077708 | 0.76467 |  | 0.1743 | 0.19334 |  | -0.3833 | -6.6688 | 0.1122 | 2.9273e+18 | 0.388 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | 0.15336 | 0.061998 | 0.78464 |  | 0.17847 | 0.16233 | 0.020669 | -0.3384 | -9.2726 | 0.0773 | 2.9273e+18 | 1.3143 | [6 empty] | 4.1397 | 1.9013 | 20.2902 | 0.15722 | 0.072207 | 0.77058 | 0.17704 | 0.18295 | -0.4154 | -9.2796 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 3.9898 | 1.8453 | 19.9679 | 0.15463 | 0.071515 | 0.77386 |  | 0.17428 | 0.18136 |  | -0.498 | -9.0611 | 0.2336 | 2.9273e+18 | 0.3969 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | 0.15157 | 0.057896 | 0.79053 |  | 0.17876 | 0.15363 | 0.020327 | -0.4289 | -12.466 | 0.1652 | 2.9273e+18 | 1.6512 | [6 empty] | 5.5995 | 2.4573 | 28.2703 | 0.15414 | 0.067644 | 0.77822 | 0.17599 | 0.17377 | -0.5852 | -12.4125 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 5.5837 | 2.437 | 28.6101 | 0.15243 | 0.066529 | 0.78104 |  | 0.17453 | 0.17139 |  | -0.6462 | -12.4176 | 0.0613 | 2.9273e+18 | 0.1703 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | 0.15052 | 0.055613 | 0.79387 |  | 0.17886 | 0.14868 | 0.019326 | -0.5292 | -15.794 | 0.3975 | 4.391e+18 | 1.5504 | [6 empty] | 7.3326 | 3.1175 | 37.7449 | 0.15214 | 0.064685 | 0.78317 | 0.17528 | 0.16768 | -0.783 | -16.0999 | 4.391e+18 | [6 empty] | 7.2404 | 3.096 | 37.5341 | 0.15125 | 0.064674 | 0.78408 |  | 0.17417 | 0.16757 |  | -0.8416 | -15.9951 | 0.1201 | 2.9273e+18 | 0.1739 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | 0.14968 | 0.053783 | 0.79654 |  | 0.17893 | 0.14466 | 0.019248 | -0.6619 | -20.1769 | 0.3965 | 4.391e+18 | 1.7941 | [6 empty] | 9.3465 | 3.8846 | 48.7546 | 0.15078 | 0.062669 | 0.78655 | 0.1748 | 0.16346 | -1.0107 | -20.3656 | 4.391e+18 | [6 empty] | 9.1664 | 3.8021 | 47.9914 | 0.15037 | 0.062371 | 0.78726 |  | 0.17446 | 0.16281 |  | -1.0135 | -19.979 | 0.3867 | 4.391e+18 | 0.1367 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | 0.14912 | 0.052529 | 0.79835 |  | 0.17901 | 0.14188 | 0.019118 | -0.8095 | -25.1097 | 0.475 | 4.391e+18 | 1.9776 | [6 empty] | 11.6479 | 4.7612 | 61.336 | 0.14982 | 0.061241 | 0.78894 | 0.17445 | 0.16045 | -1.2695 | -25.2282 | 4.391e+18 | [6 empty] | 11.2951 | 4.6251 | 59.4857 | 0.14979 | 0.061336 | 0.78887 |  | 0.17436 | 0.16064 |  | -1.2416 | -24.4906 | 0.7381 | 2.9273e+18 | 0.2376 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | 0.1487 | 0.051619 | 0.79968 |  | 0.17905 | 0.13985 | 0.019006 | -0.9828 | -30.7943 | 0.5856 | 4.391e+18 | 2.1666 | [6 empty] | 14.2429 | 5.7497 | 75.5226 | 0.14912 | 0.060197 | 0.79069 | 0.1742 | 0.15822 | -1.5601 | -30.6964 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 14.0925 | 5.6476 | 74.7028 | 0.14922 | 0.059799 | 0.79098 |  | 0.17457 | 0.1574 |  | -1.4939 | -30.2433 | 0.4579 | 2.9273e+18 | 0.1196 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | 0.14842 | 0.050965 | 0.80062 |  | 0.1791 | 0.13838 | 0.018862 | -1.1636 | -36.8338 | 0.8448 | 2.9273e+18 | 2.2519 | [6 empty] | 17.1373 | 6.8521 | 91.3453 | 0.14859 | 0.059411 | 0.792 | 0.174 | 0.15654 | -1.8614 | -36.3577 | 4.391e+18 | [6 empty] | 16.8108 | 6.6954 | 89.379 | 0.14892 | 0.059312 | 0.79177 |  | 0.17449 | 0.15636 |  | -1.7639 | -35.6379 | 0.7263 | 2.9273e+18 | 0.1721 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | 0.14819 | 0.050496 | 0.80131 |  | 0.17911 | 0.13732 | 0.018676 | -1.3261 | -42.1717 | 0.8612 | 2.9273e+18 | 2.2484 | [6 empty] | 20.3361 | 8.0706 | 108.8329 | 0.14818 | 0.058807 | 0.79301 | 0.17385 | 0.15524 | -2.1601 | -41.9572 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 19.839 | 7.8532 | 105.7573 | 0.14866 | 0.058848 | 0.79249 |  | 0.17444 | 0.15537 |  | -2.0289 | -41.011 | 0.9552 | 2.9273e+18 | 0.229 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | 0.14797 | 0.050057 | 0.80197 |  | 0.1791 | 0.13632 | 0.018681 | -1.5263 | -48.6637 | 1.498 | 4.391e+18 | 2.3804 | [6 empty] | 23.8445 | 9.4069 | 128.0124 | 0.14786 | 0.058332 | 0.79381 | 0.17374 | 0.15422 | -2.4555 | -47.4888 | 4.391e+18 | [6 empty] | 23.5453 | 9.2446 | 125.8398 | 0.14843 | 0.058278 | 0.79329 |  | 0.1745 | 0.15415 |  | -2.3009 | -46.8734 | 0.6345 | 4.391e+18 | 0.1691 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | 0.14784 | 0.049756 | 0.8024 |  | 0.17913 | 0.13564 | 0.018585 | -1.698 | -54.3966 | 1.7868 | 4.391e+18 | 2.4277 | [6 empty] | 27.6669 | 10.8629 | 148.9089 | 0.14761 | 0.057954 | 0.79444 | 0.17364 | 0.1534 | -2.7473 | -52.9503 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 27.0267 | 10.6255 | 144.5899 | 0.1483 | 0.058304 | 0.79339 |  | 0.17432 | 0.1542 |  | -2.5837 | -51.973 | 0.9909 | 2.9273e+18 | 0.2479 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | 0.14772 | 0.049524 | 0.80275 |  | 0.17912 | 0.13511 | 0.018478 | -1.8716 | -60.0099 | 2.0341 | 4.391e+18 | 2.4623 | [6 empty] | 31.8078 | 12.4402 | 171.5463 | 0.1474 | 0.057648 | 0.79495 | 0.17356 | 0.15273 | -3.0354 | -58.3416 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 31.4363 | 12.2386 | 168.554 | 0.14812 | 0.057667 | 0.79421 |  | 0.17448 | 0.15284 |  | -2.8209 | -57.6731 | 0.7021 | 2.9273e+18 | 0.1912 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | 0.14762 | 0.049315 | 0.80306 |  | 0.17912 | 0.13464 | 0.018431 | -2.0402 | -65.5268 | 2.26 | 4.391e+18 | 2.498 | [6 empty] | 36.2713 | 14.1404 | 195.9473 | 0.14723 | 0.057398 | 0.79537 | 0.1735 | 0.15219 | -3.3198 | -63.6639 | 4.391e+18 | [6 empty] | 35.6109 | 13.8222 | 191.1411 | 0.14802 | 0.057455 | 0.79452 |  | 0.17448 | 0.15238 |  | -3.0605 | -62.68 | 1.0175 | 2.9273e+18 | 0.2514 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | 0.14756 | 0.049184 | 0.80325 |  | 0.17913 | 0.13434 | 0.0183 | -2.1825 | -70.2018 | 1.9121 | 4.391e+18 | 2.4666 | [6 empty] | 41.0613 | 15.9649 | 222.1335 | 0.14709 | 0.057189 | 0.79572 | 0.17345 | 0.15174 | -3.6005 | -68.9191 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 40.6559 | 15.732 | 218.4503 | 0.14793 | 0.057241 | 0.79483 |  | 0.17449 | 0.15192 |  | -3.3253 | -68.2406 | 0.7323 | 4.391e+18 | 0.2057 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | 0.14749 | 0.049027 | 0.80348 |  | 0.17914 | 0.13398 | 0.018297 | -2.364 | -76.1924 | 2.5748 | 2.9273e+18 | 2.5465 | [6 empty] | 46.1816 | 17.9153 | 250.1252 | 0.14697 | 0.057015 | 0.79601 | 0.17341 | 0.15136 | -3.8777 | -74.1096 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 45.9964 | 17.7894 | 247.3325 | 0.14784 | 0.057179 | 0.79498 |  | 0.17442 | 0.15178 |  | -3.6065 | -73.6852 | 0.5037 | 4.391e+18 | 0.1632 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | 0.14744 | 0.048917 | 0.80365 |  | 0.17914 | 0.13373 | 0.018241 | -2.522 | -81.3732 | 2.6861 | 4.391e+18 | 2.5662 | [6 empty] | 51.6358 | 19.9928 | 279.9422 | 0.14687 | 0.056867 | 0.79626 | 0.17337 | 0.15103 | -4.1515 | -79.2377 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 50.9616 | 19.7085 | 274.1381 | 0.1478 | 0.057158 | 0.79505 |  | 0.17438 | 0.15173 |  | -3.8477 | -78.3821 | 0.908 | 2.9273e+18 | 0.2225 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | 0.14738 | 0.048818 | 0.8038 |  | 0.17913 | 0.1335 | 0.018205 | -2.6821 | -86.5456 | 2.8359 | 2.9273e+18 | 2.59 | [6 empty] | 57.4273 | 22.1988 | 311.6034 | 0.14679 | 0.056741 | 0.79647 | 0.17334 | 0.15076 | -4.4219 | -84.3061 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 56.8759 | 21.8763 | 306.2753 | 0.14772 | 0.056818 | 0.79546 |  | 0.17449 | 0.151 |  | -4.0589 | -83.5277 | 0.8589 | 4.391e+18 | 0.2348 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | 0.14735 | 0.04874 | 0.80391 |  | 0.17914 | 0.13332 | 0.018161 | -2.8338 | -91.5689 | 2.9177 | 2.9273e+18 | 2.6088 | [6 empty] | 63.5594 | 24.5346 | 345.1267 | 0.14671 | 0.056633 | 0.79665 | 0.17331 | 0.15052 | -4.6892 | -89.3172 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 63.2903 | 24.2922 | 341.0438 | 0.14766 | 0.056675 | 0.79567 |  | 0.1745 | 0.1507 |  | -4.3058 | -88.7673 | 0.6704 | 4.391e+18 | 0.2158 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | 0.14732 | 0.048668 | 0.80401 |  | 0.17915 | 0.13316 | 0.018131 | -2.9857 | -96.5805 | 3.0324 | 2.9273e+18 | 2.6315 | [6 empty] | 70.0354 | 27.0013 | 380.5296 | 0.14665 | 0.056539 | 0.79681 | 0.17329 | 0.15032 | -4.9535 | -94.2734 | 4.391e+18 | [6 empty] | 69.9509 | 26.8085 | 377.0993 | 0.14762 | 0.056575 | 0.79581 |  | 0.17451 | 0.15048 |  | -4.5452 | -93.8505 | 0.5879 | 2.9273e+18 | 0.2123 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | 0.14728 | 0.048615 | 0.80411 |  | 0.17913 | 0.13304 | 0.018082 | -3.1571 | -101.9847 | 3.481 | 2.9273e+18 | 2.6681 | [6 empty] | 76.8583 | 29.6002 | 417.8289 | 0.1466 | 0.056458 | 0.79695 | 0.17327 | 0.15014 | -5.2149 | -99.1771 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 77.128 | 29.5796 | 415.8643 | 0.14759 | 0.056604 | 0.7958 |  | 0.17446 | 0.15054 |  | -4.8134 | -99.006 | 0.4364 | 4.391e+18 | 0.1839 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | 0.14726 | 0.048569 | 0.80417 |  | 0.17913 | 0.13293 | 0.018041 | -3.2889 | -106.3376 | 3.1774 | 2.9273e+18 | 2.6685 | [6 empty] | 84.031 | 32.3323 | 457.0408 | 0.14655 | 0.056387 | 0.79707 | 0.17325 | 0.14998 | -5.4736 | -104.0304 | 4.391e+18 | [6 empty] | 84.4675 | 32.2666 | 455.7973 | 0.14753 | 0.056358 | 0.79611 |  | 0.17453 | 0.15001 |  | -5.0162 | -103.909 | 0.4732 | 2.9273e+18 | 0.2237 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | 0.14723 | 0.048525 | 0.80424 |  | 0.17912 | 0.13283 | 0.018007 | -3.4553 | -111.614 | 3.5905 | 2.9273e+18 | 2.7012 | [6 empty] | 91.5564 | 35.1988 | 498.181 | 0.14651 | 0.056324 | 0.79717 | 0.17323 | 0.14985 | -5.7296 | -108.8356 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 92.2104 | 35.1912 | 497.7077 | 0.14751 | 0.056296 | 0.79619 |  | 0.17454 | 0.14988 |  | -5.2471 | -108.8123 | 0.483 | 4.391e+18 | 0.2308 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | 0.14721 | 0.048496 | 0.8043 |  | 0.17911 | 0.13276 | 0.017957 | -3.608 | -116.4349 | 3.7026 | 2.9273e+18 | 2.7192 | [6 empty] | 99.4374 | 38.2007 | 541.2646 | 0.14647 | 0.056268 | 0.79726 | 0.17322 | 0.14973 | -5.983 | -113.5944 | 4.391e+18 | [6 empty] | 100.3615 | 38.3134 | 541.781 | 0.14749 | 0.056305 | 0.7962 |  | 0.17451 | 0.1499 |  | -5.495 | -113.7012 | 0.4995 | 4.391e+18 | 0.226 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | 0.14718 | 0.048472 | 0.80434 |  | 0.17909 | 0.13271 | 0.017907 | -3.7576 | -121.0708 | 3.7095 | 2.9273e+18 | 2.7345 | [6 empty] | 107.6765 | 41.3391 | 586.3065 | 0.14643 | 0.056219 | 0.79735 | 0.17321 | 0.14962 | -6.234 | -118.3089 | 4.391e+18 | [6 empty] | 108.8755 | 41.6512 | 587.7062 | 0.14748 | 0.05642 | 0.7961 |  | 0.17443 | 0.15014 |  | -5.7679 | -118.5516 | 0.5255 | 2.9273e+18 | 0.2125 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | 0.14716 | 0.048456 | 0.80438 |  | 0.17908 | 0.13267 | 0.017849 | -3.9013 | -125.5119 | 3.6153 | 4.391e+18 | 2.7505 | [6 empty] | 116.2765 | 44.6148 | 633.3208 | 0.1464 | 0.056175 | 0.79742 | 0.17319 | 0.14952 | -6.4827 | -122.9806 | 4.391e+18 | [6 empty] | 117.5377 | 44.9252 | 634.6541 | 0.14745 | 0.05636 | 0.79619 |  | 0.17443 | 0.15001 |  | -5.9909 | -123.2052 | 0.5406 | 2.9273e+18 | 0.2167 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | 0.14714 | 0.048449 | 0.80441 |  | 0.17906 | 0.13265 | 0.017781 | -4.0512 | -130.062 | 3.6299 | 2.9273e+18 | 2.769 | [6 empty] | 125.2398 | 48.029 | 682.3216 | 0.14638 | 0.056136 | 0.79749 | 0.17318 | 0.14943 | -6.7291 | -127.6114 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 126.7302 | 48.3651 | 684.5416 | 0.14742 | 0.056262 | 0.79631 |  | 0.17445 | 0.1498 |  | -6.2055 | -127.8952 | 0.5955 | 4.391e+18 | 0.2336 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | 0.14712 | 0.048464 | 0.80442 |  | 0.17901 | 0.13268 | 0.017666 | -4.223 | -134.9579 | 3.893 | 2.9273e+18 | 2.7787 | [6 empty] | 134.5689 | 51.5825 | 733.3222 | 0.14635 | 0.0561 | 0.79755 | 0.17318 | 0.14936 | -6.9734 | -132.2028 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 135.9176 | 52.0054 | 734.0977 | 0.14741 | 0.056404 | 0.79618 |  | 0.17435 | 0.1501 |  | -6.4757 | -132.3994 | 0.5351 | 2.9273e+18 | 0.2076 | [25 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | 0.14709 | 0.04854 | 0.80437 |  | 0.17892 | 0.13285 | 0.017416 | -4.3917 | -139.0147 | 3.7004 | 2.9273e+18 | 2.7723 | [6 empty] | 143.9577 | 55.1588 | 784.6487 | 0.14633 | 0.056069 | 0.7976 | 0.17317 | 0.14929 | -7.208 | -136.6144 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 145.6021 | 55.7466 | 786.4755 | 0.1474 | 0.056434 | 0.79617 |  | 0.17431 | 0.15016 |  | -6.7159 | -136.9128 | 0.5755 | 2.9273e+18 | 0.2221 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | 0.17838 | 0.30565 | 0.51598 |  | 0.11306 | 0.43588 | 0.02818 | -8.5443 | -1.115 | 3.4839 | 25930.627 | 5.3143 | [6 empty] | 4.1908 | 5.7227 | 9.5761 | 0.21503 | 0.29363 | 0.49134 | 0.14115 | 0.43369 | -5.0645 | -1.283 | 18302.8547 | [6 empty] | 4.1669 | 5.7823 | 9.5832 | 0.21333 | 0.29604 | 0.49063 |  | 0.1393 | 0.43494 |  | -5.3146 | -1.1619 | 0.2779 | 17921.3565 | 0.5191 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | 0.15775 | 0.13611 | 0.70614 |  | 0.14613 | 0.28371 | 0.012204 | -6.0826 | -23.0975 | 2.0273 | 4.391e+18 | 2.4786 | [6 empty] | 9.5175 | 7.7517 | 38.6963 | 0.17006 | 0.13851 | 0.69143 | 0.15739 | 0.28843 | -4.3898 | -21.982 | 4.391e+18 | [6 empty] | 9.4273 | 7.6981 | 38.1836 | 0.17045 | 0.13918 | 0.69037 |  | 0.15748 | 0.28934 |  | -4.3516 | -21.7285 | 0.2564 | 4.391e+18 | 0.1107 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | 0.15168 | 0.086373 | 0.76194 |  | 0.16253 | 0.20823 | 0.012657 | -4.9781 | -44.9875 | 2.6185 | 2.9273e+18 | 1.1323 | [6 empty] | 19.3222 | 11.4864 | 92.2967 | 0.15696 | 0.093305 | 0.74974 | 0.16497 | 0.22065 | -4.4923 | -42.4144 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 19.0531 | 11.3219 | 90.3223 | 0.15786 | 0.093804 | 0.74834 |  | 0.16573 | 0.22159 |  | -4.304 | -41.8118 | 0.6313 | 4.391e+18 | 0.2078 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | 0.14953 | 0.068846 | 0.78162 |  | 0.16958 | 0.17567 | 0.014657 | -4.6831 | -65.7743 | 3.3446 | 2.9273e+18 | 1.73 | [6 empty] | 33.9927 | 17.0745 | 172.4977 | 0.15205 | 0.076374 | 0.77158 | 0.16836 | 0.19028 | -4.9975 | -62.4446 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 33.9517 | 17.0478 | 171.3781 | 0.15268 | 0.076661 | 0.77066 |  | 0.16896 | 0.19088 |  | -4.8481 | -62.2376 | 0.2552 | 4.391e+18 | 0.0997 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | 0.14857 | 0.061052 | 0.79038 |  | 0.17298 | 0.15994 | 0.015427 | -4.7351 | -85.522 | 3.5902 | 4.391e+18 | 2.045 | [6 empty] | 53.8207 | 24.6271 | 280.8936 | 0.14978 | 0.068534 | 0.78169 | 0.17006 | 0.17509 | -5.6837 | -82.0595 | 4.391e+18 | [6 empty] | 54.3474 | 24.7074 | 282.8724 | 0.15016 | 0.068266 | 0.78157 |  | 0.17069 | 0.1746 |  | -5.5027 | -82.3575 | 0.3487 | 4.391e+18 | 0.1692 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | 0.14805 | 0.056833 | 0.79512 |  | 0.1749 | 0.15107 | 0.016059 | -4.9598 | -105.0938 | 4.1928 | 2.9273e+18 | 2.2942 | [6 empty] | 79.0432 | 34.2345 | 418.7803 | 0.14856 | 0.064344 | 0.7871 | 0.17101 | 0.16665 | -6.4537 | -101.1761 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 79.8972 | 34.6194 | 421.1305 | 0.14916 | 0.064631 | 0.78621 |  | 0.17158 | 0.16728 |  | -6.2808 | -101.5387 | 0.4017 | 2.9273e+18 | 0.1451 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | 0.14775 | 0.054459 | 0.79779 |  | 0.176 | 0.14596 | 0.016204 | -5.2775 | -123.5056 | 4.2321 | 4.391e+18 | 2.4224 | [6 empty] | 109.8614 | 45.9733 | 587.2579 | 0.14784 | 0.061868 | 0.79029 | 0.17158 | 0.16155 | -7.2624 | -119.7679 | 4.391e+18 | [6 empty] | 111.255 | 46.5257 | 591.6722 | 0.14845 | 0.06208 | 0.78947 |  | 0.17221 | 0.16204 |  | -7.0365 | -120.2734 | 0.5537 | 2.9273e+18 | 0.1844 | [25 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | 0.14753 | 0.05319 | 0.79928 |  | 0.17651 | 0.14319 | 0.015771 | -5.7303 | -140.925 | 3.9824 | 4.391e+18 | 2.4682 | [6 empty] | 146.1426 | 59.793 | 785.6001 | 0.14739 | 0.060303 | 0.79231 | 0.17194 | 0.15828 | -8.0808 | -137.7103 | 4.391e+18 | [6 empty] | 148.131 | 60.6587 | 791.8689 | 0.14803 | 0.060619 | 0.79135 |  | 0.17257 | 0.159 |  | -7.8351 | -138.3155 | 0.6532 | 4.391e+18 | 0.2306 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | 0.19615 | 0.53654 | 0.26731 |  | 0.086733 | 0.5338 | 0.040001 | -30.5892 | 26.3832 | 13.0691 | 5103.4378 | 6.6212 | [6 empty] | 12.0451 | 22.382 | 12.9962 | 0.25399 | 0.47196 | 0.27405 | 0.12457 | 0.52083 | -18.4447 | 21.5551 | 5023.8945 | [6 empty] | 11.725 | 22.2378 | 13.0642 | 0.24932 | 0.47287 | 0.2778 |  | 0.12198 | 0.52054 |  | -19.1176 | 21.3926 | 0.6923 | 5082.5622 | 0.4571 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | 0.1736 | 0.31235 | 0.51405 |  | 0.10849 | 0.43917 | 0.029005 | -25.1345 | -2.0617 | 9.6 | 23760.5792 | 7.29 | [6 empty] | 17.3718 | 24.411 | 42.1164 | 0.20706 | 0.29096 | 0.50199 | 0.13628 | 0.43088 | -15.8465 | -4.4894 | 21965.6479 | [6 empty] | 17.1856 | 24.317 | 42.6069 | 0.20432 | 0.28911 | 0.50656 |  | 0.13485 | 0.42932 |  | -16.2418 | -4.9475 | 0.6051 | 24242.9418 | 0.3296 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | 0.16096 | 0.18698 | 0.65205 |  | 0.13082 | 0.34191 | 0.016901 | -19.5067 | -34.9311 | 6.2847 | 4.391e+18 | 6.2105 | [6 empty] | 27.1765 | 28.1456 | 95.7167 | 0.17993 | 0.18635 | 0.63372 | 0.1476 | 0.34393 | -13.4537 | -33.2401 | 4.391e+18 | [6 empty] | 26.7804 | 28.0175 | 94.4378 | 0.17945 | 0.18774 | 0.63281 |  | 0.14667 | 0.34525 |  | -13.7215 | -32.7278 | 0.5781 | 4.391e+18 | 0.4902 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | 0.15517 | 0.12955 | 0.71528 |  | 0.14624 | 0.27471 | 0.012042 | -15.6496 | -62.8891 | 5.5161 | 2.9273e+18 | 2.9179 | [6 empty] | 41.847 | 33.7337 | 175.9177 | 0.16639 | 0.13413 | 0.69948 | 0.15562 | 0.28226 | -11.9374 | -58.8091 | 4.391e+18 | [6 empty] | 41.6256 | 33.745 | 174.6492 | 0.16649 | 0.13497 | 0.69854 |  | 0.15536 | 0.28337 |  | -12.0352 | -58.4198 | 0.4014 | 4.391e+18 | 0.1606 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | 0.15229 | 0.10094 | 0.74677 |  | 0.15593 | 0.23253 | 0.010873 | -13.29 | -86.1932 | 5.3756 | 4.391e+18 | 1.3897 | [6 empty] | 61.675 | 41.2863 | 284.3137 | 0.15925 | 0.10661 | 0.73414 | 0.16083 | 0.24224 | -11.1703 | -81.2531 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 61.4297 | 41.2902 | 281.7794 | 0.15977 | 0.10739 | 0.73285 |  | 0.16101 | 0.2435 |  | -11.0998 | -80.7541 | 0.5039 | 2.9273e+18 | 0.122 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | 0.15065 | 0.08455 | 0.7648 |  | 0.16228 | 0.20493 | 0.011609 | -11.8227 | -107.3131 | 5.7459 | 4.391e+18 | 1.2318 | [6 empty] | 86.8975 | 50.8937 | 422.2003 | 0.15518 | 0.090883 | 0.75394 | 0.1642 | 0.21637 | -10.9057 | -101.6408 | 4.391e+18 | [6 empty] | 87.5983 | 51.2572 | 424.1962 | 0.15558 | 0.091035 | 0.75339 |  | 0.16458 | 0.21668 |  | -10.7747 | -101.861 | 0.2562 | 2.9273e+18 | 0.1248 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | 0.14966 | 0.074917 | 0.77542 |  | 0.16631 | 0.18731 | 0.01193 | -10.9937 | -126.2702 | 5.5392 | 2.9273e+18 | 1.4281 | [6 empty] | 117.7158 | 62.6326 | 590.6779 | 0.15267 | 0.081233 | 0.76609 | 0.16643 | 0.19924 | -10.9614 | -120.7312 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 118.4622 | 63.0326 | 590.4339 | 0.15346 | 0.081656 | 0.76488 |  | 0.16713 | 0.20009 |  | -10.6508 | -120.6805 | 0.3148 | 2.9273e+18 | 0.1598 | [25 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | 0.14903 | 0.069194 | 0.78178 |  | 0.16876 | 0.1763 | 0.011323 | -10.6988 | -143.7761 | 4.9918 | 2.9273e+18 | 1.4963 | [6 empty] | 153.9969 | 76.4523 | 789.0201 | 0.15106 | 0.074992 | 0.77395 | 0.16794 | 0.1876 | -11.2198 | -138.8116 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 155.2825 | 77.5806 | 790.1664 | 0.15179 | 0.075834 | 0.77238 |  | 0.16835 | 0.18925 |  | -11.075 | -138.86 | 0.1527 | 4.391e+18 | 0.2648 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | 0.20319 | 0.62949 | 0.16732 |  | 0.080093 | 0.55831 | 0.043356 | -51.0469 | 52.8449 | 22.1073 | 4310.4469 | 7.3705 | [6 empty] | 26.5022 | 53.0459 | 19.2913 | 0.26813 | 0.53669 | 0.19518 | 0.12046 | 0.54248 | -30.9064 | 43.7295 | 4266.0353 | [6 empty] | 26.4952 | 52.7243 | 18.9822 | 0.2698 | 0.5369 | 0.1933 |  | 0.12122 | 0.54274 |  | -30.4717 | 43.7184 | 0.4348 | 4247.1502 | 0.205 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | 0.18666 | 0.45811 | 0.35522 |  | 0.091907 | 0.50751 | 0.037485 | -46.288 | 29.4961 | 19.2024 | 6456.5275 | 7.3712 | [6 empty] | 31.8289 | 55.0749 | 48.4115 | 0.23522 | 0.40701 | 0.35777 | 0.12691 | 0.4941 | -28.502 | 22.2582 | 6506.2826 | [6 empty] | 31.9154 | 55.1579 | 48.8181 | 0.23486 | 0.4059 | 0.35924 |  | 0.12693 | 0.49359 |  | -28.5126 | 22.0391 | 0.2194 | 6543.5255 | 0.0929 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | 0.1721 | 0.30772 | 0.52018 |  | 0.10844 | 0.43625 | 0.027608 | -39.5395 | -4.6812 | 14.4056 | 27953.8669 | 7.5533 | [6 empty] | 41.6336 | 58.8096 | 102.0119 | 0.20564 | 0.29048 | 0.50387 | 0.13541 | 0.43038 | -25.3757 | -7.3098 | 22798.7406 | [6 empty] | 41.728 | 59.0527 | 102.1786 | 0.2056 | 0.29096 | 0.50344 |  | 0.13525 | 0.43067 |  | -25.5019 | -7.1843 | 0.1779 | 22547.5429 | 0.128 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | 0.16325 | 0.21617 | 0.62058 |  | 0.12397 | 0.36934 | 0.019581 | -33.1799 | -39.1054 | 10.7898 | 4.391e+18 | 7.3683 | [6 empty] | 56.3041 | 64.3977 | 182.2129 | 0.18587 | 0.21259 | 0.60153 | 0.14355 | 0.36942 | -22.4594 | -37.8848 | 4.391e+18 | [6 empty] | 56.7464 | 64.9244 | 181.5579 | 0.18714 | 0.21411 | 0.59875 |  | 0.14409 | 0.37093 |  | -22.2762 | -37.277 | 0.6348 | 4.391e+18 | 0.2115 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | 0.15811 | 0.16312 | 0.67877 |  | 0.13627 | 0.31631 | 0.014293 | -28.1663 | -69.3993 | 8.6709 | 4.391e+18 | 6.0322 | [6 empty] | 76.1321 | 71.9503 | 290.6088 | 0.17354 | 0.16401 | 0.66245 | 0.15022 | 0.31943 | -20.1727 | -66.0395 | 4.391e+18 | [6 empty] | 76.4416 | 72.2209 | 292.2718 | 0.17336 | 0.16379 | 0.66285 |  | 0.15014 | 0.31916 |  | -20.2512 | -66.2975 | 0.2696 | 4.391e+18 | 0.0776 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | 0.1549 | 0.13002 | 0.71507 |  | 0.14578 | 0.27531 | 0.01122 | -24.3234 | -96.3393 | 7.7634 | 2.9273e+18 | 3.7837 | [6 empty] | 101.3546 | 81.5577 | 428.4954 | 0.16577 | 0.13339 | 0.70083 | 0.15532 | 0.28121 | -18.5506 | -91.1485 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 102.0632 | 82.198 | 429.8165 | 0.16621 | 0.13386 | 0.69994 |  | 0.15556 | 0.28188 |  | -18.4865 | -91.1055 | 0.0772 | 4.391e+18 | 0.1456 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | 0.1529 | 0.10951 | 0.73759 |  | 0.15259 | 0.24588 | 0.0094581 | -21.625 | -119.3346 | 7.0151 | 4.391e+18 | 2.2342 | [6 empty] | 132.1729 | 93.2965 | 596.973 | 0.16071 | 0.11344 | 0.72585 | 0.15912 | 0.25272 | -17.4814 | -113.674 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 133.4261 | 94.1885 | 600.7463 | 0.16107 | 0.1137 | 0.72522 |  | 0.15939 | 0.25316 |  | -17.4006 | -113.9033 | 0.2431 | 4.391e+18 | 0.1921 | [25 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | 0.15161 | 0.096741 | 0.75164 |  | 0.15721 | 0.2257 | 0.0076191 | -20.0044 | -139.3086 | 6.0938 | 4.391e+18 | 1.4861 | [6 empty] | 168.454 | 107.1162 | 795.3153 | 0.1573 | 0.10003 | 0.74267 | 0.16193 | 0.23168 | -16.8373 | -134.1024 | 4.391e+18 | [6 empty] | 169.8874 | 108.535 | 797.6111 | 0.15788 | 0.10087 | 0.74125 |  | 0.16215 | 0.23309 |  | -16.7945 | -133.999 | 0.1119 | 2.9273e+18 | 0.2903 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | 0.20616 | 0.66829 | 0.12555 |  | 0.077742 | 0.56703 | 0.044538 | -69.4829 | 75.8671 | 30.0864 | 4091.2645 | 7.8178 | [6 empty] | 48.134 | 98.9277 | 28.7106 | 0.27384 | 0.56282 | 0.16334 | 0.11898 | 0.55022 | -42.2157 | 63.1514 | 4050.0069 | [6 empty] | 47.8641 | 98.6064 | 28.5354 | 0.2735 | 0.56345 | 0.16305 |  | 0.11873 | 0.55034 |  | -42.3083 | 63.1334 | 0.0943 | 4049.7522 | 0.0737 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | 0.19479 | 0.54894 | 0.25627 |  | 0.084712 | 0.53714 | 0.041068 | -65.7388 | 57.7081 | 27.8716 | 4994.7794 | 7.9291 | [6 empty] | 53.4607 | 100.9567 | 57.8308 | 0.25188 | 0.47565 | 0.27247 | 0.12281 | 0.5218 | -40.2684 | 46.3906 | 5011.5861 | [6 empty] | 53.08 | 100.7349 | 58.1148 | 0.25046 | 0.47532 | 0.27422 |  | 0.12213 | 0.52151 |  | -40.6399 | 46.1676 | 0.4333 | 5036.3173 | 0.176 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | 0.18165 | 0.41148 | 0.40688 |  | 0.095926 | 0.48892 | 0.034202 | -59.57 | 27.68 | 23.3689 | 7960.3682 | 7.7672 | [6 empty] | 63.2654 | 104.6914 | 111.4311 | 0.22644 | 0.37472 | 0.39884 | 0.12859 | 0.47879 | -37.3381 | 20.4794 | 7802.5439 | [6 empty] | 63.3408 | 104.716 | 111.976 | 0.22619 | 0.37394 | 0.39987 |  | 0.12861 | 0.4784 |  | -37.3314 | 20.2379 | 0.2416 | 7843.6767 | 0.0863 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | 0.17161 | 0.30618 | 0.52221 |  | 0.10843 | 0.43526 | 0.027176 | -52.6546 | -6.8751 | 18.8303 | 29755.3825 | 8.061 | [6 empty] | 77.936 | 110.2795 | 191.6321 | 0.20518 | 0.29033 | 0.5045 | 0.13513 | 0.43021 | -34.0631 | -9.8647 | 23090.0865 | [6 empty] | 77.9911 | 110.6534 | 193.052 | 0.20433 | 0.2899 | 0.50577 |  | 0.13464 | 0.42982 |  | -34.4215 | -10.1274 | 0.4443 | 23731.6392 | 0.1636 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | 0.16484 | 0.23524 | 0.59992 |  | 0.12003 | 0.38541 | 0.021465 | -46.2392 | -40.5743 | 15.2734 | 4.391e+18 | 8.2432 | [6 empty] | 97.764 | 117.8321 | 300.0281 | 0.1896 | 0.22852 | 0.58187 | 0.14141 | 0.38349 | -30.9661 | -40.6816 | 4.391e+18 | [6 empty] | 98.2619 | 118.7842 | 302.0732 | 0.18929 | 0.22882 | 0.5819 |  | 0.14107 | 0.38369 |  | -31.3031 | -40.6966 | 0.3373 | 4.391e+18 | 0.2639 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | 0.16019 | 0.1865 | 0.65331 |  | 0.1303 | 0.34132 | 0.016672 | -40.5881 | -72.443 | 12.5502 | 4.391e+18 | 8.0412 | [6 empty] | 122.9864 | 127.4395 | 437.9147 | 0.17867 | 0.18514 | 0.63619 | 0.14692 | 0.34255 | -28.3217 | -69.7886 | 4.391e+18 | [6 empty] | 123.2324 | 127.8187 | 436.4598 | 0.17924 | 0.18592 | 0.63484 |  | 0.14715 | 0.3434 |  | -28.2063 | -69.2979 | 0.5041 | 4.391e+18 | 0.091 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | 0.15709 | 0.1543 | 0.6886 |  | 0.13849 | 0.30606 | 0.013242 | -36.1134 | -100.2542 | 10.6152 | 4.391e+18 | 6.5899 | [6 empty] | 153.8047 | 139.1783 | 606.3923 | 0.17101 | 0.15475 | 0.67424 | 0.15151 | 0.30847 | -26.2052 | -96.445 | 4.391e+18 | [6 empty] | 154.239 | 139.8632 | 603.2637 | 0.17188 | 0.15586 | 0.67226 |  | 0.15189 | 0.30989 |  | -25.9945 | -95.6521 | 0.8204 | 4.391e+18 | 0.1638 | [25 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | 0.15503 | 0.13315 | 0.71182 |  | 0.14462 | 0.27949 | 0.010687 | -32.9787 | -124.1026 | 9.1202 | 4.391e+18 | 5.2263 | [6 empty] | 190.0859 | 152.998 | 804.7345 | 0.16561 | 0.13329 | 0.7011 | 0.1552 | 0.28106 | -24.5954 | -120.5113 | 4.391e+18 | [6 empty] | 191.5829 | 155.2631 | 807.1904 | 0.16601 | 0.13454 | 0.69945 |  | 0.15506 | 0.28275 |  | -24.8489 | -120.0281 | 0.5457 | 4.391e+18 | 0.4118 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | 0.20761 | 0.6873 | 0.10509 |  | 0.076662 | 0.57104 | 0.045102 | -86.636 | 96.7786 | 37.531 | 3999.4299 | 8.0938 | [6 empty] | 77.3706 | 160.9394 | 41.4412 | 0.27657 | 0.57529 | 0.14814 | 0.11831 | 0.55374 | -52.7088 | 80.7312 | 3959.525 | [6 empty] | 76.9327 | 160.2473 | 41.9243 | 0.27564 | 0.57415 | 0.15021 |  | 0.11807 | 0.55334 |  | -52.7961 | 80.2852 | 0.4545 | 3973.5848 | 0.1743 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | 0.19966 | 0.60351 | 0.19683 |  | 0.081139 | 0.55183 | 0.042865 | -83.6183 | 82.3777 | 35.7379 | 4501.6256 | 8.2237 | [6 empty] | 82.6973 | 162.9684 | 70.5614 | 0.26151 | 0.51535 | 0.22314 | 0.12077 | 0.53551 | -51.141 | 67.4637 | 4497.7084 | [6 empty] | 81.8194 | 162.0169 | 70.7781 | 0.26006 | 0.51497 | 0.22497 |  | 0.12013 | 0.53522 |  | -51.4982 | 67.076 | 0.5272 | 4517.8459 | 0.2196 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | 0.18887 | 0.48968 | 0.32145 |  | 0.088896 | 0.51858 | 0.038042 | -78.3229 | 57.0847 | 31.8396 | 5822.7488 | 8.1936 | [6 empty] | 92.502 | 166.7031 | 124.1618 | 0.24129 | 0.43484 | 0.32387 | 0.12477 | 0.50592 | -48.6037 | 45.6596 | 5782.1762 | [6 empty] | 92.1643 | 166.1232 | 125.4246 | 0.24019 | 0.43294 | 0.32687 |  | 0.12453 | 0.50506 |  | -48.71 | 44.9356 | 0.7317 | 5838.4716 | 0.2264 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | 0.17908 | 0.38648 | 0.43444 |  | 0.098398 | 0.47782 | 0.032483 | -71.7836 | 25.4527 | 27.3277 | 9269.937 | 8.0375 | [6 empty] | 107.1725 | 172.2912 | 204.3628 | 0.22151 | 0.3561 | 0.42239 | 0.12972 | 0.46923 | -45.4747 | 18.0606 | 8913.6598 | [6 empty] | 107.2262 | 171.9699 | 206.8079 | 0.22063 | 0.35384 | 0.42553 |  | 0.12969 | 0.46799 |  | -45.4664 | 17.0936 | 0.9671 | 9091.4793 | 0.3254 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | 0.17155 | 0.30716 | 0.5213 |  | 0.10819 | 0.43583 | 0.027414 | -65.0599 | -8.0095 | 23.2771 | 28839.001 | 8.6439 | [6 empty] | 127.0005 | 179.8438 | 312.7587 | 0.20497 | 0.29026 | 0.50477 | 0.135 | 0.43014 | -42.1707 | -12.241 | 23221.4559 | [6 empty] | 127.4327 | 179.5522 | 314.1968 | 0.20515 | 0.28905 | 0.5058 |  | 0.13545 | 0.4294 |  | -41.7925 | -12.8122 | 0.685 | 23891.2148 | 0.3349 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | 0.16587 | 0.24729 | 0.58684 |  | 0.11773 | 0.39491 | 0.022529 | -58.5137 | -41.8574 | 19.5212 | 4.391e+18 | 8.9214 | [6 empty] | 152.223 | 189.4512 | 450.6453 | 0.19212 | 0.23911 | 0.56877 | 0.14011 | 0.39234 | -39.0151 | -42.7978 | 4.391e+18 | [6 empty] | 152.6351 | 188.9646 | 454.3607 | 0.19176 | 0.2374 | 0.57083 |  | 0.14035 | 0.39094 |  | -38.7796 | -43.8646 | 1.0925 | 4.391e+18 | 0.4632 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | 0.16184 | 0.20492 | 0.63323 |  | 0.12606 | 0.35914 | 0.018721 | -52.8191 | -72.9159 | 16.64 | 4.391e+18 | 9.2221 | [6 empty] | 183.0413 | 201.19 | 619.123 | 0.18243 | 0.20052 | 0.61705 | 0.14475 | 0.35797 | -36.1981 | -72.1195 | 4.391e+18 | [6 empty] | 183.614 | 201.594 | 617.4453 | 0.18313 | 0.20106 | 0.61581 |  | 0.14515 | 0.35858 |  | -35.8938 | -71.6822 | 0.5328 | 4.391e+18 | 0.1467 | [25 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | 0.15899 | 0.1754 | 0.6656 |  | 0.13286 | 0.32979 | 0.015996 | -48.3699 | -100.2617 | 14.5862 | 4.391e+18 | 9.1034 | [6 empty] | 219.3224 | 215.0097 | 817.4652 | 0.17521 | 0.17176 | 0.65303 | 0.14877 | 0.32816 | -33.8138 | -99.3241 | 4.391e+18 | [6 empty] | 220.4803 | 216.7774 | 815.4465 | 0.176 | 0.17305 | 0.65095 |  | 0.14901 | 0.32964 |  | -33.7263 | -98.4002 | 0.928 | 4.391e+18 | 0.2039 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | 0.2084 | 0.69767 | 0.093928 |  | 0.076091 | 0.57315 | 0.045398 | -102.7848 | 116.1661 | 44.4963 | 3952.9221 | 8.271 | [6 empty] | 114.5614 | 239.8223 | 57.6354 | 0.27805 | 0.58207 | 0.13989 | 0.11796 | 0.5556 | -62.6026 | 97.0529 | 3913.3925 | [6 empty] | 114.0304 | 238.5748 | 57.4621 | 0.27808 | 0.58179 | 0.14013 |  | 0.11801 | 0.55554 |  | -62.421 | 96.7882 | 0.321 | 3914.4451 | 0.1246 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | 0.20268 | 0.63711 | 0.16021 |  | 0.079173 | 0.55996 | 0.043854 | -100.3255 | 104.5024 | 43.0456 | 4272.7311 | 8.4031 | [6 empty] | 119.8881 | 241.8513 | 86.7556 | 0.26731 | 0.53925 | 0.19344 | 0.11965 | 0.54309 | -61.3194 | 86.2966 | 4257.4127 | [6 empty] | 119.5135 | 241.1287 | 86.5127 | 0.26728 | 0.53925 | 0.19347 |  | 0.11963 | 0.54309 |  | -61.2594 | 86.1864 | 0.1254 | 4257.7938 | 0.0685 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | 0.19404 | 0.54577 | 0.26018 |  | 0.084724 | 0.53617 | 0.040368 | -95.8206 | 83.2309 | 39.7049 | 5035.3335 | 8.4501 | [6 empty] | 129.6928 | 245.586 | 140.356 | 0.25152 | 0.47628 | 0.2722 | 0.12251 | 0.52196 | -59.157 | 67.9909 | 5009.5291 | [6 empty] | 129.2949 | 245.0571 | 139.9324 | 0.25141 | 0.4765 | 0.27209 |  | 0.12241 | 0.52202 |  | -59.1923 | 67.9838 | 0.036 | 5008.5985 | 0.0493 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | 0.18522 | 0.45246 | 0.36232 |  | 0.091931 | 0.50529 | 0.036053 | -89.9389 | 55.2607 | 35.5486 | 6617.2764 | 8.3763 | [6 empty] | 144.3634 | 251.1741 | 220.557 | 0.23432 | 0.40769 | 0.35799 | 0.12626 | 0.49426 | -56.3313 | 43.6748 | 6512.0223 | [6 empty] | 144.2521 | 250.6448 | 223.3046 | 0.23334 | 0.40544 | 0.36122 |  | 0.12615 | 0.4932 |  | -56.3749 | 42.6813 | 0.9945 | 6594.1251 | 0.2664 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | 0.17767 | 0.37262 | 0.44971 |  | 0.099869 | 0.47127 | 0.031811 | -83.459 | 23.9332 | 31.479 | 10284.2898 | 8.3418 | [6 empty] | 164.1914 | 258.7267 | 328.9529 | 0.21838 | 0.34411 | 0.43751 | 0.13052 | 0.46275 | -53.1342 | 15.4874 | 9873.1148 | [6 empty] | 164.3933 | 258.7624 | 328.6103 | 0.21868 | 0.34421 | 0.43712 |  | 0.13069 | 0.46284 |  | -52.984 | 15.5709 | 0.1718 | 9847.3562 | 0.0527 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | 0.17146 | 0.30699 | 0.52155 |  | 0.10816 | 0.43572 | 0.027355 | -76.707 | -9.5478 | 27.3113 | 29060.6136 | 9.0254 | [6 empty] | 189.4139 | 268.334 | 466.8395 | 0.20486 | 0.29022 | 0.50492 | 0.13494 | 0.4301 | -49.8459 | -14.4865 | 23290.7845 | [6 empty] | 190.1495 | 268.5971 | 471.0127 | 0.20451 | 0.28889 | 0.5066 |  | 0.13505 | 0.42921 |  | -49.7637 | -15.319 | 0.8366 | 24298.3161 | 0.3309 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | 0.16676 | 0.25744 | 0.5758 |  | 0.11589 | 0.40254 | 0.023705 | -70.4205 | -41.7361 | 23.911 | 2.1955e+18 | 9.8132 | [6 empty] | 220.2321 | 280.0729 | 635.3172 | 0.19393 | 0.24663 | 0.55944 | 0.13923 | 0.39838 | -46.6829 | -44.6104 | 4.391e+18 | [6 empty] | 220.5291 | 280.0945 | 635.0608 | 0.19418 | 0.24663 | 0.55919 |  | 0.13942 | 0.39842 |  | -46.5045 | -44.5741 | 0.1821 | 2.1955e+18 | 0.0717 | [25 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | 0.16323 | 0.22056 | 0.61621 |  | 0.12272 | 0.37311 | 0.020849 | -65.0098 | -71.468 | 21.3111 | 4.391e+18 | 10.1651 | [6 empty] | 256.5133 | 293.8926 | 833.6594 | 0.18533 | 0.21234 | 0.60233 | 0.14319 | 0.36911 | -43.8045 | -73.5892 | 4.391e+18 | [6 empty] | 258.0811 | 295.8694 | 834.9855 | 0.18581 | 0.21302 | 0.60117 |  | 0.14336 | 0.36978 |  | -43.759 | -73.1479 | 0.4436 | 4.391e+18 | 0.1705 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | 0.2089 | 0.70386 | 0.087238 |  | 0.075767 | 0.5744 | 0.045561 | -118.0069 | 134.285 | 50.8936 | 3926.1013 | 8.3766 | [6 empty] | 160.0032 | 336.2058 | 77.4224 | 0.27893 | 0.5861 | 0.13497 | 0.11775 | 0.5567 | -72.0325 | 112.4559 | 3886.8281 | [6 empty] | 159.5619 | 334.9711 | 77.1431 | 0.27911 | 0.58595 | 0.13494 |  | 0.11785 | 0.55668 |  | -71.8203 | 112.273 | 0.2801 | 3885.9972 | 0.0908 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | 0.20463 | 0.65854 | 0.13683 |  | 0.078003 | 0.56483 | 0.044426 | -115.9367 | 124.5805 | 49.6547 | 4148.1127 | 8.4945 | [6 empty] | 165.33 | 338.2348 | 106.5426 | 0.27099 | 0.55439 | 0.17463 | 0.11897 | 0.54765 | -70.962 | 103.5362 | 4125.3829 | [6 empty] | 164.8072 | 336.7708 | 105.9529 | 0.27127 | 0.55433 | 0.1744 |  | 0.11912 | 0.54767 |  | -70.6929 | 103.3753 | 0.3135 | 4122.9256 | 0.1097 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | 0.19771 | 0.5854 | 0.21689 |  | 0.08213 | 0.54714 | 0.041798 | -112.0692 | 106.4994 | 46.7594 | 4649.3053 | 8.576 | [6 empty] | 175.1347 | 341.9695 | 160.1429 | 0.2586 | 0.50494 | 0.23646 | 0.12109 | 0.53201 | -69.1132 | 88.0272 | 4621.6436 | [6 empty] | 175.3069 | 341.0956 | 160.6884 | 0.25891 | 0.50377 | 0.23732 |  | 0.12145 | 0.53169 |  | -68.679 | 87.6096 | 0.6024 | 4628.2866 | 0.1185 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | 0.19003 | 0.504 | 0.30597 |  | 0.087696 | 0.52331 | 0.038382 | -106.841 | 81.9392 | 42.995 | 5588.3008 | 8.5696 | [6 empty] | 189.8052 | 347.5576 | 240.344 | 0.24406 | 0.4469 | 0.30904 | 0.12397 | 0.51076 | -66.6084 | 66.7766 | 5527.8643 | [6 empty] | 190.3216 | 346.8525 | 240.0817 | 0.24486 | 0.44625 | 0.30888 |  | 0.12453 | 0.51063 |  | -65.9816 | 66.587 | 0.6548 | 5523.6294 | 0.1538 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | 0.1829 | 0.42839 | 0.38872 |  | 0.094096 | 0.49589 | 0.034868 | -100.8461 | 53.3768 | 39.1431 | 7328.5683 | 8.5099 | [6 empty] | 209.6332 | 355.1102 | 348.7399 | 0.22949 | 0.38874 | 0.38177 | 0.12739 | 0.48553 | -63.6433 | 41.2059 | 7188.6587 | [6 empty] | 209.9606 | 354.7761 | 347.6685 | 0.23012 | 0.38884 | 0.38105 |  | 0.12774 | 0.48565 |  | -63.2545 | 41.3208 | 0.4054 | 7166.1658 | 0.1127 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | 0.17657 | 0.36151 | 0.46191 |  | 0.10112 | 0.4658 | 0.030963 | -94.2683 | 21.5423 | 34.9159 | 11332.5333 | 8.5062 | [6 empty] | 234.8557 | 364.7176 | 486.6265 | 0.21622 | 0.33577 | 0.44801 | 0.1311 | 0.45809 | -60.4351 | 12.9146 | 10709.7891 | [6 empty] | 235.4319 | 364.6392 | 487.3514 | 0.2165 | 0.33532 | 0.44817 |  | 0.1314 | 0.45789 |  | -60.1233 | 12.705 | 0.3757 | 10729.4796 | 0.1094 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | 0.1715 | 0.3079 | 0.5206 |  | 0.108 | 0.43627 | 0.0276 | -87.8221 | -10.3116 | 31.2859 | 28177.0837 | 9.4376 | [6 empty] | 265.6739 | 376.4564 | 655.1041 | 0.2048 | 0.2902 | 0.505 | 0.1349 | 0.43008 | -57.1808 | -16.6298 | 23331.4633 | [6 empty] | 266.2157 | 376.3967 | 658.468 | 0.20461 | 0.2893 | 0.50609 |  | 0.13501 | 0.42948 |  | -57.0624 | -17.2642 | 0.6453 | 23984.608 | 0.2453 | [25 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | 0.16749 | 0.26587 | 0.56664 |  | 0.11442 | 0.40865 | 0.02481 | -81.8923 | -40.8511 | 28.3138 | 2.1955e+18 | 10.6265 | [6 empty] | 301.9551 | 390.2761 | 853.4464 | 0.19535 | 0.2525 | 0.55215 | 0.13857 | 0.40297 | -54.0576 | -46.0379 | 2.1955e+18 | [6 empty] | 304.2707 | 391.2241 | 865.6524 | 0.1949 | 0.2506 | 0.5545 |  | 0.13878 | 0.4015 |  | -53.8768 | -47.6651 | 1.6372 | 2.1955e+18 | 0.5588 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | 0.20933 | 0.70787 | 0.082796 |  | 0.075601 | 0.5752 | 0.045639 | -132.665 | 151.6894 | 57.2283 | 3908.4297 | 8.493 | [6 empty] | 213.5002 | 449.6745 | 100.7168 | 0.27949 | 0.58866 | 0.13185 | 0.11762 | 0.55739 | -81.0185 | 127.0374 | 3870.305 | [6 empty] | 214.6479 | 449.9813 | 101.2773 | 0.28025 | 0.58751 | 0.13223 |  | 0.11813 | 0.5572 |  | -80.4582 | 126.8553 | 0.5892 | 3869.0935 | 0.1039 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | 0.20606 | 0.67312 | 0.12082 |  | 0.077283 | 0.56802 | 0.044798 | -130.8908 | 143.4819 | 56.1659 | 4070.5276 | 8.5943 | [6 empty] | 218.8269 | 451.7034 | 129.837 | 0.27341 | 0.56437 | 0.16222 | 0.11854 | 0.55057 | -80.1086 | 119.4866 | 4045.538 | [6 empty] | 220.2072 | 451.8952 | 129.4578 | 0.27472 | 0.56377 | 0.16151 |  | 0.11924 | 0.55057 |  | -79.3268 | 119.5079 | 0.7821 | 4036.5822 | 0.1726 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | 0.20049 | 0.61423 | 0.18528 |  | 0.080438 | 0.55448 | 0.042789 | -127.5382 | 127.9505 | 53.6445 | 4424.7781 | 8.6895 | [6 empty] | 228.6316 | 455.4381 | 183.4374 | 0.26355 | 0.525 | 0.21145 | 0.12017 | 0.53859 | -78.5123 | 106.1745 | 4398.9387 | [6 empty] | 230.0179 | 455.15 | 182.0934 | 0.26522 | 0.52481 | 0.20996 |  | 0.12101 | 0.53874 |  | -77.5328 | 106.3224 | 0.9906 | 4381.6976 | 0.233 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | 0.19392 | 0.54463 | 0.26145 |  | 0.084795 | 0.53583 | 0.04011 | -122.9457 | 106.4671 | 50.3367 | 5048.4368 | 8.734 | [6 empty] | 243.3021 | 461.0262 | 263.6384 | 0.25135 | 0.47628 | 0.27236 | 0.12242 | 0.52194 | -76.2975 | 87.5533 | 5011.9198 | [6 empty] | 244.5979 | 460.358 | 265.286 | 0.2521 | 0.47448 | 0.27342 |  | 0.12313 | 0.52143 |  | -75.4377 | 86.9195 | 1.0681 | 5022.1258 | 0.189 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | 0.18736 | 0.47533 | 0.33731 |  | 0.089976 | 0.51361 | 0.037205 | -117.4584 | 80.6343 | 46.7168 | 6096.9235 | 8.7191 | [6 empty] | 263.1301 | 468.5788 | 372.0343 | 0.2384 | 0.42454 | 0.33707 | 0.12518 | 0.50158 | -73.5946 | 64.5587 | 6037.873 | [6 empty] | 264.3551 | 467.8816 | 372.3018 | 0.23934 | 0.4236 | 0.33707 |  | 0.12589 | 0.50133 |  | -72.7319 | 64.2393 | 0.9199 | 6036.7391 | 0.1949 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | 0.18122 | 0.41038 | 0.4084 |  | 0.095859 | 0.48841 | 0.033858 | -111.257 | 51.0485 | 42.6219 | 8019.1127 | 8.6536 | [6 empty] | 288.3526 | 478.1862 | 509.921 | 0.2259 | 0.37462 | 0.39948 | 0.12829 | 0.47867 | -70.5648 | 38.369 | 7826.7288 | [6 empty] | 290.1789 | 478.3475 | 508.7798 | 0.22718 | 0.3745 | 0.39832 |  | 0.12909 | 0.47879 |  | -69.6405 | 38.5113 | 0.9352 | 7784.1471 | 0.2357 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | 0.17602 | 0.3554 | 0.46858 |  | 0.10185 | 0.46271 | 0.030856 | -104.914 | 20.4474 | 38.9188 | 12032.8224 | 8.8266 | [6 empty] | 319.1709 | 489.925 | 678.3986 | 0.21457 | 0.32936 | 0.45607 | 0.13157 | 0.45442 | -67.3712 | 10.1899 | 11484.1808 | [6 empty] | 321.847 | 490.6837 | 683.5521 | 0.21513 | 0.32798 | 0.45689 |  | 0.13227 | 0.45374 |  | -66.5867 | 9.3993 | 1.1139 | 11587.3107 | 0.3265 | [25 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | 0.17168 | 0.30999 | 0.51833 |  | 0.1077 | 0.43753 | 0.02818 | -98.7423 | -10.0223 | 35.626 | 26329.0446 | 9.9964 | [6 empty] | 355.452 | 503.7447 | 876.7408 | 0.20476 | 0.29019 | 0.50505 | 0.13487 | 0.43007 | -64.183 | -18.6745 | 23357.051 | [6 empty] | 358.4902 | 504.9818 | 877.6965 | 0.20589 | 0.29002 | 0.50408 |  | 0.13571 | 0.43013 |  | -63.2466 | -18.6233 | 0.9378 | 22958.9718 | 0.284 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | 0.32805 | 0.15026 | 0.52169 |  | 0.31642 | 0.3261 | 0.045061 | 6.7874 | -6.3646 | 3.2048 | 6.4036e+17 | 4.898 | [6 empty] | 4.5591 | 2.4166 | 8.7934 | 0.28912 | 0.15325 | 0.55763 | 0.27142 | 0.32371 | 3.7077 | -5.4777 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 4.4986 | 2.3887 | 9.0391 | 0.28246 | 0.14998 | 0.56755 |  | 0.2668 | 0.31875 |  | 3.4595 | -5.6345 | 0.2936 | 2.9273e+18 | 0.3819 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | 0.20918 | 0.082645 | 0.70817 |  | 0.23416 | 0.20815 | 0.026454 | 4.0609 | -21.2788 | 3.0959 | 2.9273e+18 | 2.9721 | [6 empty] | 9.8859 | 4.4456 | 37.9136 | 0.18922 | 0.085091 | 0.72569 | 0.20778 | 0.21024 | 1.5665 | -19.4451 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 9.8207 | 4.3752 | 38.7022 | 0.18565 | 0.08271 | 0.73164 |  | 0.20507 | 0.20556 |  | 1.3215 | -19.517 | 0.2553 | 4.391e+18 | 0.3138 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | 0.17288 | 0.062411 | 0.76471 |  | 0.2032 | 0.16505 | 0.018361 | 2.149 | -41.9253 | 3.3814 | 2.9273e+18 | 2.6677 | [6 empty] | 19.6906 | 8.1803 | 91.5139 | 0.16493 | 0.06852 | 0.76655 | 0.18891 | 0.17658 | 0.0142 | -39.3029 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 19.5905 | 8.1372 | 90.8837 | 0.16517 | 0.068604 | 0.76623 |  | 0.18914 | 0.17677 |  | 0.0485 | -39.1081 | 0.1979 | 4.391e+18 | 0.0554 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | 0.16084 | 0.055672 | 0.78349 |  | 0.19226 | 0.14973 | 0.017617 | 0.7372 | -63.2629 | 3.9001 | 4.391e+18 | 2.7003 | [6 empty] | 34.3611 | 13.7684 | 171.715 | 0.1563 | 0.062628 | 0.78107 | 0.1818 | 0.1639 | -1.4944 | -60.0643 | 4.391e+18 | [6 empty] | 34.2588 | 13.6644 | 170.1352 | 0.15711 | 0.062664 | 0.78023 |  | 0.1828 | 0.16405 |  | -1.2735 | -59.7327 | 0.3984 | 2.9273e+18 | 0.1512 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | 0.15578 | 0.052848 | 0.79138 |  | 0.18753 | 0.14315 | 0.017399 | -0.3527 | -83.5975 | 4.1276 | 2.9273e+18 | 2.7095 | [6 empty] | 54.1891 | 21.321 | 280.1109 | 0.15238 | 0.059954 | 0.78767 | 0.1785 | 0.15802 | -2.8789 | -80.3332 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 54.1582 | 21.1819 | 278.9258 | 0.15287 | 0.059791 | 0.78733 |  | 0.17923 | 0.15773 |  | -2.6634 | -80.1095 | 0.3106 | 4.391e+18 | 0.1422 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | 0.15284 | 0.051235 | 0.79593 |  | 0.18474 | 0.13934 | 0.017472 | -1.3739 | -103.5395 | 4.5606 | 2.9273e+18 | 2.7547 | [6 empty] | 79.4116 | 30.9284 | 417.9975 | 0.1503 | 0.058539 | 0.79116 | 0.17673 | 0.15487 | -4.1486 | -99.92 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 80.1468 | 31.0284 | 419.8994 | 0.15091 | 0.058426 | 0.79066 |  | 0.17758 | 0.15469 |  | -3.8627 | -100.1556 | 0.3704 | 4.391e+18 | 0.1696 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | 0.15128 | 0.050404 | 0.79832 |  | 0.18324 | 0.13737 | 0.017366 | -2.2081 | -122.2246 | 4.6035 | 2.9273e+18 | 2.7833 | [6 empty] | 110.2298 | 42.6672 | 586.4751 | 0.14909 | 0.057707 | 0.79321 | 0.17569 | 0.15301 | -5.3263 | -118.838 | 4.391e+18 | [6 empty] | 111.5571 | 42.9197 | 591.5761 | 0.14953 | 0.057529 | 0.79294 |  | 0.17637 | 0.15267 |  | -5.0651 | -119.3289 | 0.5561 | 2.9273e+18 | 0.1839 | [25 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | 0.15027 | 0.050045 | 0.79969 |  | 0.18214 | 0.13649 | 0.016918 | -3.0132 | -139.8235 | 4.4232 | 4.391e+18 | 2.7918 | [6 empty] | 146.511 | 56.4869 | 784.8174 | 0.14832 | 0.057184 | 0.7945 | 0.17503 | 0.15183 | -6.4235 | -137.0068 | 4.391e+18 | [6 empty] | 148.4402 | 57.1004 | 791.6121 | 0.14886 | 0.057263 | 0.79387 |  | 0.17568 | 0.15205 |  | -6.1519 | -137.6195 | 0.6702 | 4.391e+18 | 0.1997 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | 0.41126 | 0.49131 | 0.097433 |  | 0.20376 | 0.54771 | 0.0091876 | 1.9955 | 13.6058 | 2.2743 | 3036.1671 | 1.9728 | [6 empty] | 5.2623 | 6.4865 | 1.6441 | 0.39292 | 0.48432 | 0.12276 | 0.19582 | 0.5431 | 0.8389 | 11.6475 | 3251.4715 | [6 empty] | 5.2123 | 6.4944 | 2.2216 | 0.37422 | 0.46627 | 0.1595 |  | 0.19076 | 0.5348 |  | 0.2342 | 10.6662 | 1.1527 | 3535.3342 | 0.8437 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | 0.21017 | 0.15179 | 0.63804 |  | 0.19101 | 0.3104 | 0.0089173 | 0.3736 | -22.9386 | 1.8377 | 4.391e+18 | 1.6798 | [6 empty] | 12.0708 | 9.0799 | 38.865 | 0.20113 | 0.15129 | 0.64758 | 0.18229 | 0.30853 | -1.033 | -21.756 | 4.391e+18 | [6 empty] | 12.1945 | 9.1459 | 39.4088 | 0.20074 | 0.15055 | 0.64871 |  | 0.18227 | 0.30759 |  | -1.0421 | -22.0283 | 0.2724 | 2.9273e+18 | 0.1318 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | 0.17517 | 0.095449 | 0.72938 |  | 0.18464 | 0.22636 | 0.010603 | -0.8785 | -46.1774 | 3.5441 | 2.9273e+18 | 1.8761 | [6 empty] | 21.8755 | 12.8145 | 92.4653 | 0.17204 | 0.10078 | 0.72718 | 0.17803 | 0.23466 | -2.189 | -42.8845 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 21.9218 | 12.8074 | 91.8115 | 0.17324 | 0.10121 | 0.72555 |  | 0.17915 | 0.23549 |  | -1.9619 | -42.6982 | 0.2938 | 2.9273e+18 | 0.1741 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | 0.16242 | 0.074259 | 0.76332 |  | 0.18217 | 0.1874 | 0.013497 | -1.7266 | -67.2186 | 4.4646 | 2.9273e+18 | 2.179 | [6 empty] | 36.546 | 18.4026 | 172.6663 | 0.16056 | 0.08085 | 0.75859 | 0.176 | 0.19941 | -3.2771 | -63.0319 | 4.391e+18 | [6 empty] | 36.9544 | 18.4883 | 174.2309 | 0.1609 | 0.080498 | 0.7586 |  | 0.17661 | 0.19881 |  | -3.1302 | -63.363 | 0.3623 | 4.391e+18 | 0.1707 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | 0.15688 | 0.06468 | 0.77844 |  | 0.18124 | 0.16813 | 0.014541 | -2.3686 | -86.8258 | 4.6728 | 4.391e+18 | 2.319 | [6 empty] | 56.374 | 25.9552 | 281.0623 | 0.15513 | 0.071425 | 0.77344 | 0.17495 | 0.18124 | -4.3258 | -82.5826 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 56.5869 | 25.9375 | 280.4163 | 0.15591 | 0.071465 | 0.77262 |  | 0.17589 | 0.1814 |  | -4.0331 | -82.5024 | 0.3035 | 2.9273e+18 | 0.1624 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | 0.15363 | 0.059335 | 0.78704 |  | 0.18048 | 0.15684 | 0.01541 | -3.0582 | -106.1282 | 5.0677 | 2.9273e+18 | 2.4498 | [6 empty] | 81.5965 | 35.5626 | 418.9489 | 0.1522 | 0.066335 | 0.78146 | 0.17436 | 0.17098 | -5.3422 | -101.6045 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 82.3416 | 35.8363 | 420.3341 | 0.15291 | 0.066547 | 0.78055 |  | 0.17511 | 0.17148 |  | -5.0853 | -101.8284 | 0.3409 | 4.391e+18 | 0.1442 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | 0.15186 | 0.056334 | 0.7918 |  | 0.18013 | 0.15034 | 0.015642 | -3.6533 | -124.323 | 4.9897 | 4.391e+18 | 2.5142 | [6 empty] | 112.4147 | 47.3015 | 587.4265 | 0.15046 | 0.06331 | 0.78623 | 0.174 | 0.16474 | -6.3289 | -120.1113 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 113.4493 | 47.7814 | 589.2225 | 0.15117 | 0.06367 | 0.78516 |  | 0.17468 | 0.16553 |  | -6.0683 | -120.37 | 0.3672 | 4.391e+18 | 0.1582 | [25 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | 0.15073 | 0.054669 | 0.7946 |  | 0.17973 | 0.14667 | 0.015253 | -4.2974 | -141.5321 | 4.634 | 4.391e+18 | 2.5174 | [6 empty] | 148.6959 | 61.1212 | 785.7687 | 0.14936 | 0.061392 | 0.78925 | 0.17377 | 0.16071 | -7.2804 | -137.9859 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 150.211 | 61.9175 | 788.8038 | 0.15007 | 0.06186 | 0.78807 |  | 0.17439 | 0.16174 |  | -7.023 | -138.3384 | 0.4365 | 4.391e+18 | 0.206 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | 0.2864 | 0.63327 | 0.080327 |  | 0.11426 | 0.56844 | 0.028907 | -22.8407 | 37.5861 | 10.201 | 3640.1995 | 4.4557 | [6 empty] | 13.1166 | 23.1457 | 5.0641 | 0.31739 | 0.56007 | 0.12254 | 0.13973 | 0.55477 | -14.3671 | 31.9063 | 3670.8619 | [6 empty] | 13.3503 | 23.2569 | 5.3777 | 0.31798 | 0.55393 | 0.12809 |  | 0.14115 | 0.55324 |  | -13.9892 | 31.5466 | 0.5217 | 3691.8355 | 0.2664 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | 0.25533 | 0.50712 | 0.23754 |  | 0.11911 | 0.53227 | 0.026067 | -21.7404 | 26.9831 | 9.2894 | 4642.4026 | 4.6468 | [6 empty] | 14.5984 | 23.7101 | 13.1648 | 0.28361 | 0.46063 | 0.25576 | 0.14251 | 0.52079 | -13.7386 | 22.2646 | 4720.8389 | [6 empty] | 14.8572 | 23.8298 | 13.1152 | 0.28681 | 0.46002 | 0.25318 |  | 0.14437 | 0.521 |  | -13.2257 | 22.3896 | 0.5279 | 4681.9082 | 0.3545 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | 0.2104 | 0.30958 | 0.48002 |  | 0.13371 | 0.44267 | 0.017735 | -17.932 | -1.0069 | 6.2281 | 14963.3628 | 5.5716 | [6 empty] | 19.9251 | 25.7391 | 42.285 | 0.22655 | 0.29266 | 0.48079 | 0.14957 | 0.43473 | -12.194 | -3.4284 | 16015.71 | [6 empty] | 20.2122 | 25.7872 | 42.706 | 0.22786 | 0.29071 | 0.48144 |  | 0.15108 | 0.43369 |  | -11.7365 | -3.7544 | 0.5618 | 16264.2822 | 0.6074 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | 0.18057 | 0.18983 | 0.6296 |  | 0.1469 | 0.34748 | 0.0098381 | -14.5704 | -34.1724 | 4.2205 | 4.391e+18 | 3.8455 | [6 empty] | 29.7298 | 29.4738 | 95.8854 | 0.1917 | 0.19004 | 0.61826 | 0.15658 | 0.34926 | -10.7887 | -32.2985 | 4.391e+18 | [6 empty] | 29.8626 | 29.6519 | 94.6201 | 0.19374 | 0.19238 | 0.61388 |  | 0.15748 | 0.35183 |  | -10.5199 | -31.5408 | 0.804 | 4.391e+18 | 0.2856 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | 0.16681 | 0.13248 | 0.70071 |  | 0.15677 | 0.28015 | 0.0086191 | -12.1076 | -62.5774 | 4.8875 | 2.9273e+18 | 1.699 | [6 empty] | 44.4003 | 35.0619 | 176.0864 | 0.17375 | 0.1372 | 0.68905 | 0.16166 | 0.28724 | -9.964 | -58.1851 | 4.391e+18 | [6 empty] | 44.6828 | 35.2327 | 174.9101 | 0.17535 | 0.13826 | 0.68639 |  | 0.16279 | 0.28882 |  | -9.5735 | -57.7517 | 0.5834 | 4.391e+18 | 0.2938 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | 0.16009 | 0.10345 | 0.73646 |  | 0.1633 | 0.23744 | 0.0090672 | -10.5445 | -86.1187 | 5.2941 | 4.391e+18 | 1.1692 | [6 empty] | 64.2283 | 42.6145 | 284.4823 | 0.16413 | 0.1089 | 0.72697 | 0.16502 | 0.24634 | -9.6524 | -80.9003 | 4.391e+18 | [6 empty] | 64.7334 | 43.008 | 285.3367 | 0.16468 | 0.10941 | 0.7259 |  | 0.16536 | 0.24719 |  | -9.5567 | -80.9292 | 0.1 | 2.9273e+18 | 0.1251 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | 0.15598 | 0.08652 | 0.7575 |  | 0.16744 | 0.20897 | 0.010669 | -9.6917 | -107.3821 | 5.917 | 2.9273e+18 | 1.4267 | [6 empty] | 89.4508 | 52.2219 | 422.369 | 0.15859 | 0.092585 | 0.74883 | 0.16721 | 0.21964 | -9.6936 | -101.4651 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 90.395 | 52.4583 | 425.8012 | 0.15896 | 0.09225 | 0.74879 |  | 0.16781 | 0.21912 |  | -9.4427 | -101.9226 | 0.5218 | 4.391e+18 | 0.2118 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | 0.15366 | 0.076515 | 0.76983 |  | 0.17021 | 0.19071 | 0.01122 | -9.2142 | -126.3777 | 5.7669 | 4.391e+18 | 1.6101 | [6 empty] | 120.2691 | 63.9607 | 590.8466 | 0.15517 | 0.082522 | 0.76231 | 0.16867 | 0.20182 | -9.9631 | -120.6596 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 121.1869 | 64.575 | 590.715 | 0.15607 | 0.083164 | 0.76076 |  | 0.16938 | 0.20307 |  | -9.656 | -120.5879 | 0.3154 | 4.391e+18 | 0.1874 | [25 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | 0.15216 | 0.070512 | 0.77733 |  | 0.17184 | 0.17918 | 0.010715 | -9.1519 | -143.8055 | 5.1553 | 2.9273e+18 | 1.6244 | [6 empty] | 156.5502 | 77.7804 | 789.1888 | 0.15295 | 0.075993 | 0.77105 | 0.16966 | 0.18967 | -10.3764 | -138.7978 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 158.142 | 78.9952 | 791.8781 | 0.15368 | 0.076768 | 0.76955 |  | 0.1701 | 0.19118 |  | -10.2105 | -138.9639 | 0.2348 | 2.9273e+18 | 0.2764 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | 0.24568 | 0.67937 | 0.074945 |  | 0.092179 | 0.57352 | 0.038318 | -45.5522 | 60.2261 | 19.7593 | 3766.5156 | 6.1774 | [6 empty] | 27.5737 | 53.8097 | 11.3593 | 0.29731 | 0.5802 | 0.12248 | 0.12695 | 0.55742 | -28.1644 | 50.8402 | 3757.5201 | [6 empty] | 27.2685 | 53.4146 | 11.5505 | 0.29565 | 0.57912 | 0.12523 |  | 0.12637 | 0.55696 |  | -28.3277 | 50.4471 | 0.4256 | 3776.2447 | 0.2316 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | 0.23398 | 0.60787 | 0.15815 |  | 0.095246 | 0.55674 | 0.036596 | -44.5625 | 52.8584 | 19.2196 | 4163.6364 | 6.354 | [6 empty] | 29.0555 | 54.3741 | 19.4599 | 0.2824 | 0.52847 | 0.18913 | 0.1287 | 0.54191 | -27.5072 | 43.9977 | 4170.971 | [6 empty] | 28.4863 | 53.8995 | 20.1365 | 0.27785 | 0.52573 | 0.19641 |  | 0.12697 | 0.54056 |  | -28.1768 | 43.1991 | 1.0422 | 4237.3424 | 0.5275 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | 0.21041 | 0.44849 | 0.3411 |  | 0.10572 | 0.50702 | 0.030873 | -40.2676 | 29.6874 | 16.282 | 6148.2021 | 6.3656 | [6 empty] | 34.3822 | 56.4031 | 48.5802 | 0.24671 | 0.40471 | 0.34858 | 0.13402 | 0.49468 | -25.5199 | 22.7874 | 6279.8192 | [6 empty] | 34.2117 | 56.2192 | 49.6021 | 0.24431 | 0.40147 | 0.35422 |  | 0.13334 | 0.493 |  | -25.7971 | 21.9709 | 0.8623 | 6415.8352 | 0.3717 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | 0.18709 | 0.30535 | 0.50756 |  | 0.11898 | 0.43691 | 0.022639 | -34.8144 | -4.4137 | 12.0877 | 22125.9395 | 6.753 | [6 empty] | 44.1869 | 60.1377 | 102.1805 | 0.21397 | 0.29122 | 0.49481 | 0.14108 | 0.43203 | -22.9256 | -6.5974 | 19491.4195 | [6 empty] | 44.03 | 60.3048 | 103.5046 | 0.21185 | 0.29015 | 0.498 |  | 0.13988 | 0.43105 |  | -23.5364 | -7.075 | 0.7754 | 20623.65 | 0.336 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | 0.17302 | 0.21628 | 0.6107 |  | 0.13185 | 0.37081 | 0.016067 | -29.5036 | -38.8192 | 9.1541 | 4.391e+18 | 6.5156 | [6 empty] | 58.8574 | 65.7258 | 182.3815 | 0.19174 | 0.21412 | 0.59414 | 0.14789 | 0.37159 | -20.5008 | -37.1617 | 4.391e+18 | [6 empty] | 59.1085 | 66.074 | 183.0792 | 0.19175 | 0.21434 | 0.59391 |  | 0.14782 | 0.37179 |  | -20.5879 | -37.1534 | 0.0875 | 4.391e+18 | 0.1108 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | 0.16504 | 0.16408 | 0.67088 |  | 0.14231 | 0.31834 | 0.011698 | -25.202 | -69.0545 | 7.5316 | 4.391e+18 | 4.9038 | [6 empty] | 78.6854 | 73.2784 | 290.7775 | 0.17772 | 0.16551 | 0.65677 | 0.15352 | 0.32168 | -18.6065 | -65.418 | 4.391e+18 | [6 empty] | 78.8767 | 73.6078 | 291.3918 | 0.1777 | 0.16583 | 0.65647 |  | 0.15337 | 0.32203 |  | -18.7239 | -65.3694 | 0.127 | 4.391e+18 | 0.12 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | 0.15981 | 0.13118 | 0.70901 |  | 0.15025 | 0.27749 | 0.0095583 | -21.9997 | -95.9999 | 7.1251 | 4.391e+18 | 3.0221 | [6 empty] | 103.9079 | 82.8858 | 428.6641 | 0.16883 | 0.13467 | 0.6965 | 0.15784 | 0.2833 | -17.2804 | -90.6618 | 4.391e+18 | [6 empty] | 104.4717 | 83.5837 | 428.8432 | 0.16935 | 0.13549 | 0.69516 |  | 0.15801 | 0.28443 |  | -17.2559 | -90.3739 | 0.2889 | 4.391e+18 | 0.1687 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | 0.15666 | 0.11067 | 0.73267 |  | 0.15608 | 0.24809 | 0.0081706 | -19.6995 | -118.9881 | 6.5495 | 2.9273e+18 | 1.7827 | [6 empty] | 134.7262 | 94.6247 | 597.1417 | 0.16301 | 0.11449 | 0.7225 | 0.16108 | 0.25456 | -16.4318 | -113.3119 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 135.7595 | 95.5431 | 599.4707 | 0.16341 | 0.11501 | 0.72158 |  | 0.16127 | 0.25536 |  | -16.3933 | -113.3253 | 0.0407 | 4.391e+18 | 0.1922 | [25 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | 0.1546 | 0.097775 | 0.74762 |  | 0.16004 | 0.22773 | 0.0065133 | -18.339 | -138.9917 | 5.6778 | 2.9273e+18 | 1.2092 | [6 empty] | 171.0073 | 108.4444 | 795.4839 | 0.15909 | 0.10088 | 0.74003 | 0.16348 | 0.23326 | -15.9524 | -133.8398 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 172.4878 | 110.0184 | 797.7208 | 0.15968 | 0.10185 | 0.73848 |  | 0.16365 | 0.23486 |  | -15.9459 | -133.6825 | 0.1575 | 4.391e+18 | 0.326 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | 0.2299 | 0.69728 | 0.072817 |  | 0.08431 | 0.57534 | 0.041782 | -65.3686 | 81.0551 | 28.1809 | 3810.0948 | 7.05 | [6 empty] | 49.2055 | 99.6915 | 20.7785 | 0.29 | 0.58754 | 0.12246 | 0.12248 | 0.55835 | -40.237 | 68.3051 | 3787.2985 | [6 empty] | 49.7268 | 99.5663 | 20.7082 | 0.29251 | 0.58568 | 0.12181 |  | 0.1239 | 0.5582 |  | -39.3544 | 68.1717 | 0.8926 | 3774.3806 | 0.2902 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | 0.22413 | 0.65416 | 0.12171 |  | 0.086191 | 0.56601 | 0.040717 | -64.6151 | 75.7169 | 27.8524 | 4018.7159 | 7.2222 | [6 empty] | 50.6873 | 100.2559 | 28.8792 | 0.28187 | 0.55753 | 0.1606 | 0.12354 | 0.54979 | -39.6969 | 63.2734 | 4003.691 | [6 empty] | 51.1398 | 100.3298 | 29.096 | 0.28322 | 0.55564 | 0.16114 |  | 0.12448 | 0.54946 |  | -39.1411 | 63.0903 | 0.5852 | 4001.2619 | 0.1762 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | 0.21033 | 0.53941 | 0.25027 |  | 0.092939 | 0.53629 | 0.037021 | -60.9528 | 57.5598 | 25.4743 | 4896.3956 | 7.3014 | [6 empty] | 56.014 | 102.2849 | 57.9994 | 0.25897 | 0.47289 | 0.26815 | 0.127 | 0.52178 | -37.9334 | 46.6489 | 4940.2141 | [6 empty] | 56.0182 | 102.0308 | 58.5443 | 0.25863 | 0.47107 | 0.2703 |  | 0.12716 | 0.52112 |  | -37.7896 | 46.1959 | 0.4752 | 4965.9221 | 0.1449 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | 0.19273 | 0.40667 | 0.4006 |  | 0.10286 | 0.48836 | 0.030749 | -55.4677 | 27.4912 | 21.2437 | 7758.2409 | 7.2279 | [6 empty] | 65.8187 | 106.0195 | 111.5998 | 0.23222 | 0.37405 | 0.39374 | 0.13224 | 0.47927 | -35.275 | 20.8922 | 7619.2567 | [6 empty] | 66.2853 | 106.2395 | 112.7454 | 0.23236 | 0.37242 | 0.39522 |  | 0.1327 | 0.47853 |  | -35.022 | 20.4515 | 0.5081 | 7677.6578 | 0.1891 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | 0.17952 | 0.30425 | 0.51623 |  | 0.11412 | 0.4352 | 0.0244 | -49.2194 | -6.9611 | 17.0893 | 26362.2881 | 7.4954 | [6 empty] | 80.4893 | 111.6076 | 191.8008 | 0.20966 | 0.29072 | 0.49961 | 0.13818 | 0.4311 | -32.298 | -9.3513 | 21113.5011 | [6 empty] | 80.9417 | 111.9085 | 194.6585 | 0.20888 | 0.28879 | 0.50233 |  | 0.13815 | 0.42977 |  | -32.3531 | -10.215 | 0.8655 | 22412.5055 | 0.3878 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | 0.17077 | 0.2348 | 0.59443 |  | 0.12474 | 0.3859 | 0.019215 | -43.3215 | -40.4743 | 13.8462 | 4.391e+18 | 7.6345 | [6 empty] | 100.3172 | 119.1602 | 300.1967 | 0.19304 | 0.2293 | 0.57766 | 0.14391 | 0.38462 | -29.4793 | -40.1429 | 4.391e+18 | [6 empty] | 101.1603 | 120.0596 | 303.3145 | 0.19286 | 0.22889 | 0.57825 |  | 0.1439 | 0.38426 |  | -29.5852 | -40.5136 | 0.3855 | 4.391e+18 | 0.1932 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | 0.16457 | 0.1868 | 0.64863 |  | 0.134 | 0.34223 | 0.015027 | -38.215 | -72.1837 | 11.514 | 4.391e+18 | 7.372 | [6 empty] | 125.5397 | 128.7676 | 438.0834 | 0.18131 | 0.18598 | 0.63271 | 0.14895 | 0.34376 | -27.0726 | -69.2823 | 4.391e+18 | [6 empty] | 126.655 | 129.5006 | 439.0949 | 0.18217 | 0.18626 | 0.63156 |  | 0.1496 | 0.34417 |  | -26.6962 | -69.174 | 0.3916 | 4.391e+18 | 0.2925 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | 0.16056 | 0.15497 | 0.68447 |  | 0.14151 | 0.30731 | 0.011882 | -34.1114 | -99.8467 | 9.7515 | 4.391e+18 | 5.9219 | [6 empty] | 156.358 | 140.5065 | 606.561 | 0.17307 | 0.15553 | 0.6714 | 0.15316 | 0.30966 | -25.1502 | -96.0011 | 4.391e+18 | [6 empty] | 157.2903 | 141.2155 | 604.9084 | 0.17411 | 0.15631 | 0.66958 |  | 0.15382 | 0.31072 |  | -24.7353 | -95.4608 | 0.6812 | 4.391e+18 | 0.2665 | [25 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | 0.15782 | 0.13384 | 0.70834 |  | 0.14714 | 0.28075 | 0.0095134 | -31.2344 | -123.6846 | 8.3321 | 2.9273e+18 | 4.6446 | [6 empty] | 192.6392 | 154.3262 | 804.9032 | 0.16724 | 0.13398 | 0.69878 | 0.15655 | 0.28218 | -23.6948 | -120.1382 | 4.391e+18 | [6 empty] | 194.0389 | 156.6611 | 801.7696 | 0.16837 | 0.13594 | 0.6957 |  | 0.15682 | 0.28488 |  | -23.643 | -118.9122 | 1.2271 | 4.391e+18 | 0.4053 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | 0.22246 | 0.70576 | 0.071772 |  | 0.080718 | 0.57617 | 0.043395 | -83.4553 | 100.6888 | 36.0167 | 3829.6329 | 7.5727 | [6 empty] | 78.4421 | 161.7032 | 33.5092 | 0.28665 | 0.5909 | 0.12245 | 0.12047 | 0.55877 | -51.1988 | 84.6662 | 3800.6438 | [6 empty] | 78.2471 | 160.9643 | 33.1054 | 0.28734 | 0.59109 | 0.12157 |  | 0.12075 | 0.5589 |  | -50.89 | 84.5961 | 0.3166 | 3794.1193 | 0.1379 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | 0.21912 | 0.67774 | 0.10315 |  | 0.081954 | 0.57035 | 0.042689 | -82.8331 | 96.5766 | 35.7432 | 3956.5547 | 7.7005 | [6 empty] | 79.9239 | 162.2676 | 41.6098 | 0.28162 | 0.57176 | 0.14662 | 0.12115 | 0.55344 | -50.7627 | 80.7947 | 3932.2196 | [6 empty] | 79.5644 | 161.5073 | 41.331 | 0.28174 | 0.5719 | 0.14635 |  | 0.12119 | 0.55349 |  | -50.636 | 80.6706 | 0.1774 | 3930.443 | 0.1088 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | 0.21027 | 0.59564 | 0.19409 |  | 0.086469 | 0.55111 | 0.040203 | -79.7982 | 82.147 | 33.8016 | 4452.2134 | 7.8033 | [6 empty] | 85.2506 | 164.2966 | 70.7301 | 0.26618 | 0.51298 | 0.22084 | 0.12347 | 0.53538 | -49.2867 | 67.6005 | 4462.4122 | [6 empty] | 84.4182 | 163.7605 | 69.8777 | 0.26542 | 0.51488 | 0.2197 |  | 0.12277 | 0.53585 |  | -49.7436 | 67.8613 | 0.5261 | 4456.0496 | 0.1528 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | 0.19708 | 0.48445 | 0.31847 |  | 0.093631 | 0.51787 | 0.035621 | -74.8835 | 56.7314 | 30.0115 | 5763.1517 | 7.8209 | [6 empty] | 95.0553 | 168.0312 | 124.3304 | 0.24536 | 0.43372 | 0.32092 | 0.12723 | 0.50603 | -46.8959 | 45.8969 | 5722.6289 | [6 empty] | 94.7421 | 167.8065 | 124.5422 | 0.24475 | 0.43351 | 0.32174 |  | 0.12694 | 0.50587 |  | -47.0899 | 45.7485 | 0.2442 | 5738.1308 | 0.0888 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | 0.18537 | 0.38351 | 0.43112 |  | 0.10254 | 0.47731 | 0.03036 | -68.7481 | 25.1369 | 25.7045 | 9129.6921 | 7.6905 | [6 empty] | 109.7258 | 173.6193 | 204.5314 | 0.2249 | 0.35587 | 0.41923 | 0.1319 | 0.46958 | -43.9447 | 18.3909 | 8760.6473 | [6 empty] | 109.7345 | 173.6756 | 205.3931 | 0.2245 | 0.35531 | 0.4202 |  | 0.13177 | 0.46925 |  | -44.0478 | 18.1366 | 0.2744 | 8811.5934 | 0.0939 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | 0.17655 | 0.3058 | 0.51765 |  | 0.11181 | 0.43571 | 0.025572 | -62.3525 | -8.135 | 21.8454 | 26845.2495 | 8.2353 | [6 empty] | 129.5538 | 181.1719 | 312.9274 | 0.20773 | 0.2905 | 0.50177 | 0.13688 | 0.43069 | -40.8252 | -11.8496 | 21942.2261 | [6 empty] | 129.61 | 180.6422 | 311.09 | 0.2086 | 0.29073 | 0.50067 |  | 0.13743 | 0.43095 |  | -40.3462 | -11.6259 | 0.5286 | 21497.6914 | 0.1793 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | 0.16972 | 0.24694 | 0.58334 |  | 0.12071 | 0.39519 | 0.021108 | -56.2347 | -41.7635 | 18.4015 | 4.391e+18 | 8.5031 | [6 empty] | 154.7763 | 190.7793 | 450.814 | 0.19435 | 0.23956 | 0.56609 | 0.14171 | 0.39301 | -37.8437 | -42.3834 | 4.391e+18 | [6 empty] | 154.9628 | 190.5893 | 452.0549 | 0.19428 | 0.23895 | 0.56676 |  | 0.14184 | 0.39252 |  | -37.7184 | -42.7564 | 0.3935 | 4.391e+18 | 0.1829 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | 0.16497 | 0.20519 | 0.62984 |  | 0.12857 | 0.35982 | 0.017563 | -50.8618 | -72.5706 | 15.7039 | 4.391e+18 | 8.8649 | [6 empty] | 185.5946 | 202.5182 | 619.2916 | 0.18423 | 0.20103 | 0.61474 | 0.1461 | 0.3587 | -35.1813 | -71.7138 | 4.391e+18 | [6 empty] | 185.7455 | 202.6559 | 619.2302 | 0.18434 | 0.20112 | 0.61454 |  | 0.14616 | 0.3588 |  | -35.1415 | -71.6514 | 0.074 | 4.391e+18 | 0.0241 | [25 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | 0.16157 | 0.17576 | 0.66267 |  | 0.13503 | 0.33051 | 0.014974 | -46.619 | -99.9073 | 13.7239 | 4.391e+18 | 8.6094 | [6 empty] | 221.8757 | 216.3379 | 817.6338 | 0.17667 | 0.17226 | 0.65106 | 0.14992 | 0.3289 | -32.9287 | -98.9474 | 4.391e+18 | [6 empty] | 222.6735 | 218.3006 | 816.9723 | 0.17701 | 0.17354 | 0.64945 |  | 0.14974 | 0.33031 |  | -33.2016 | -98.1229 | 0.8686 | 4.391e+18 | 0.3331 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | 0.21847 | 0.71032 | 0.071209 |  | 0.078822 | 0.57662 | 0.044247 | -100.3182 | 119.3508 | 43.3818 | 3839.8857 | 7.9182 | [6 empty] | 115.6329 | 240.586 | 49.7034 | 0.28486 | 0.59269 | 0.12245 | 0.11941 | 0.55899 | -61.4021 | 100.18 | 3807.6667 | [6 empty] | 115.7939 | 240.1556 | 48.5034 | 0.2863 | 0.59378 | 0.11992 |  | 0.11988 | 0.55942 |  | -60.9392 | 100.4855 | 0.5546 | 3791.2434 | 0.2107 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | 0.21632 | 0.69094 | 0.092743 |  | 0.079686 | 0.57267 | 0.04375 | -99.7538 | 116.0157 | 43.0882 | 3924.4648 | 8.0035 | [6 empty] | 117.1147 | 241.1505 | 57.804 | 0.28148 | 0.57959 | 0.13893 | 0.11988 | 0.55539 | -61.0449 | 97.0891 | 3895.461 | [6 empty] | 117.3739 | 240.6946 | 57.2777 | 0.28259 | 0.5795 | 0.1379 |  | 0.1204 | 0.5555 |  | -60.5402 | 97.1106 | 0.5052 | 3886.23 | 0.1488 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | 0.21026 | 0.63092 | 0.15881 |  | 0.082858 | 0.55941 | 0.042 | -97.2023 | 104.2639 | 41.449 | 4242.3745 | 8.1045 | [6 empty] | 122.4414 | 243.1794 | 86.9243 | 0.27056 | 0.53736 | 0.19208 | 0.1215 | 0.54296 | -59.8124 | 86.3749 | 4236.1874 | [6 empty] | 122.368 | 242.4204 | 87.8968 | 0.27032 | 0.53552 | 0.19417 |  | 0.12169 | 0.54241 |  | -59.5714 | 85.7799 | 0.642 | 4251.0404 | 0.1493 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | 0.20023 | 0.54105 | 0.25872 |  | 0.08809 | 0.53557 | 0.038635 | -92.9327 | 82.864 | 38.1566 | 5005.1387 | 8.1792 | [6 empty] | 132.2461 | 246.9141 | 140.5246 | 0.25447 | 0.47512 | 0.2704 | 0.12425 | 0.52195 | -57.7344 | 68.1329 | 4979.8704 | [6 empty] | 132.394 | 246.4886 | 139.341 | 0.25548 | 0.47564 | 0.26888 |  | 0.12467 | 0.52225 |  | -57.3133 | 68.3535 | 0.4754 | 4959.3824 | 0.1498 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | 0.19023 | 0.44921 | 0.36056 |  | 0.094994 | 0.50473 | 0.034442 | -87.2883 | 54.8632 | 34.0863 | 6576.493 | 8.126 | [6 empty] | 146.9167 | 252.5022 | 220.7256 | 0.23691 | 0.40717 | 0.35593 | 0.12785 | 0.49439 | -55.0178 | 43.8862 | 6460.225 | [6 empty] | 147.6662 | 252.8589 | 222.7015 | 0.23694 | 0.40573 | 0.35734 |  | 0.12816 | 0.49379 |  | -54.7635 | 43.3755 | 0.5705 | 6495.1989 | 0.1434 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | 0.18183 | 0.37075 | 0.44741 |  | 0.10265 | 0.47094 | 0.030347 | -81.0274 | 23.6797 | 30.1447 | 10162.8605 | 8.0846 | [6 empty] | 166.7447 | 260.0548 | 329.1216 | 0.22058 | 0.34402 | 0.43539 | 0.13195 | 0.46301 | -51.9421 | 15.7582 | 9743.2479 | [6 empty] | 167.2802 | 260.0801 | 327.0067 | 0.22175 | 0.34477 | 0.43348 |  | 0.13251 | 0.46355 |  | -51.4271 | 16.2548 | 0.7155 | 9620.3865 | 0.2237 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | 0.17479 | 0.30618 | 0.51903 |  | 0.11055 | 0.4357 | 0.026179 | -74.5883 | -9.5896 | 26.2155 | 27598.6042 | 8.7569 | [6 empty] | 191.9671 | 269.6622 | 467.0082 | 0.20672 | 0.29038 | 0.5029 | 0.1362 | 0.43047 | -48.777 | -14.1755 | 22408.0137 | [6 empty] | 192.9195 | 270.1544 | 468.3879 | 0.20711 | 0.29003 | 0.50285 |  | 0.13657 | 0.4303 |  | -48.4668 | -14.3404 | 0.3513 | 22441.8771 | 0.1612 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | 0.16954 | 0.25727 | 0.57319 |  | 0.11798 | 0.40281 | 0.022708 | -68.55 | -41.5654 | 22.9799 | 2.1955e+18 | 9.5317 | [6 empty] | 222.7854 | 281.4011 | 635.4858 | 0.19548 | 0.24691 | 0.5576 | 0.14033 | 0.39882 | -45.731 | -44.2807 | 2.1955e+18 | [6 empty] | 223.5713 | 282.0567 | 633.5911 | 0.19625 | 0.24759 | 0.55616 |  | 0.14072 | 0.39944 |  | -45.4102 | -43.7384 | 0.6301 | 2.1955e+18 | 0.1408 | [25 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | 0.16559 | 0.22077 | 0.61363 |  | 0.12455 | 0.37362 | 0.020008 | -63.3327 | -71.0967 | 20.4888 | 4.391e+18 | 9.9422 | [6 empty] | 259.0666 | 295.2208 | 833.828 | 0.18663 | 0.21268 | 0.60069 | 0.14415 | 0.3696 | -42.9584 | -73.2595 | 4.391e+18 | [6 empty] | 260.6371 | 296.9135 | 837.6423 | 0.18681 | 0.21281 | 0.60038 |  | 0.14425 | 0.36974 |  | -42.9585 | -73.2907 | 0.0312 | 4.391e+18 | 0.1273 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | 0.21616 | 0.71298 | 0.070869 |  | 0.07773 | 0.57687 | 0.044728 | -116.0279 | 136.9524 | 50.043 | 3845.7237 | 8.1235 | [6 empty] | 161.0748 | 336.9696 | 69.4904 | 0.28381 | 0.59374 | 0.12244 | 0.11878 | 0.55912 | -71.0483 | 115.0176 | 3811.7811 | [6 empty] | 161.1882 | 335.8091 | 68.5683 | 0.285 | 0.59376 | 0.12124 |  | 0.11931 | 0.55926 |  | -70.418 | 115.003 | 0.6304 | 3801.9452 | 0.1776 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | 0.21466 | 0.69888 | 0.086454 |  | 0.078364 | 0.57404 | 0.044359 | -115.4977 | 134.1506 | 49.7196 | 3905.8697 | 8.1788 | [6 empty] | 162.5565 | 337.534 | 77.591 | 0.28139 | 0.58429 | 0.13431 | 0.11913 | 0.55654 | -70.7503 | 112.4778 | 3874.1971 | [6 empty] | 162.2826 | 336.1392 | 77.4736 | 0.28179 | 0.58368 | 0.13453 |  | 0.1194 | 0.55644 |  | -70.3584 | 112.1863 | 0.4884 | 3873.6238 | 0.1193 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | 0.21028 | 0.65366 | 0.13606 |  | 0.080694 | 0.5644 | 0.043059 | -113.3293 | 124.3592 | 48.3141 | 4127.4338 | 8.2725 | [6 empty] | 167.8833 | 339.563 | 106.7112 | 0.27336 | 0.55289 | 0.17375 | 0.12031 | 0.54754 | -69.71 | 103.5839 | 4111.1608 | [6 empty] | 167.9785 | 338.8542 | 106.5528 | 0.27385 | 0.55243 | 0.17371 |  | 0.12062 | 0.54748 |  | -69.3402 | 103.4332 | 0.3994 | 4109.0101 | 0.0895 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | 0.20249 | 0.58116 | 0.21635 |  | 0.084646 | 0.54661 | 0.040469 | -109.6248 | 106.1325 | 45.4363 | 4631.7702 | 8.3743 | [6 empty] | 177.688 | 343.2976 | 160.3116 | 0.26081 | 0.50389 | 0.2353 | 0.12237 | 0.53196 | -67.9131 | 88.1162 | 4603.7129 | [6 empty] | 178.1338 | 343.0216 | 161.0461 | 0.26112 | 0.50282 | 0.23607 |  | 0.12271 | 0.53167 |  | -67.5452 | 87.7901 | 0.4916 | 4609.4612 | 0.0901 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | 0.19404 | 0.50074 | 0.30522 |  | 0.090033 | 0.52277 | 0.037117 | -104.5579 | 81.5122 | 41.7174 | 5570.5353 | 8.3834 | [6 empty] | 192.3585 | 348.8857 | 240.5126 | 0.24606 | 0.44628 | 0.30766 | 0.12517 | 0.5108 | -65.4777 | 66.9148 | 5501.8039 | [6 empty] | 193.4581 | 348.9759 | 241.1015 | 0.2469 | 0.44539 | 0.30771 |  | 0.1258 | 0.51058 |  | -64.8371 | 66.697 | 0.6766 | 5500.7549 | 0.1539 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | 0.18636 | 0.42629 | 0.38736 |  | 0.096276 | 0.49551 | 0.03369 | -98.6971 | 53.0601 | 37.9418 | 7292.548 | 8.3252 | [6 empty] | 212.1865 | 356.4383 | 348.9085 | 0.23126 | 0.38847 | 0.38027 | 0.12849 | 0.48565 | -62.5939 | 41.3924 | 7142.8077 | [6 empty] | 212.5425 | 355.9391 | 347.699 | 0.23199 | 0.3885 | 0.37951 |  | 0.12892 | 0.48576 |  | -62.1174 | 41.4845 | 0.4853 | 7119.5715 | 0.1349 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | 0.17945 | 0.36043 | 0.46012 |  | 0.10304 | 0.46565 | 0.029981 | -92.3464 | 21.4191 | 33.9001 | 11210.6611 | 8.329 | [6 empty] | 237.409 | 366.0457 | 486.7952 | 0.21776 | 0.33574 | 0.4465 | 0.13211 | 0.45829 | -59.4724 | 13.1414 | 10598.1206 | [6 empty] | 238.1692 | 365.847 | 487.4302 | 0.21821 | 0.33519 | 0.44659 |  | 0.13253 | 0.45806 |  | -59.0098 | 12.8987 | 0.5224 | 10613.6905 | 0.1511 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | 0.17397 | 0.30751 | 0.51852 |  | 0.10972 | 0.43638 | 0.026762 | -86.0831 | -10.2136 | 30.4089 | 26978.2806 | 9.261 | [6 empty] | 268.2272 | 377.7846 | 655.2728 | 0.20612 | 0.29032 | 0.50356 | 0.1358 | 0.43034 | -56.3049 | -16.375 | 22691.2039 | [6 empty] | 269.3405 | 378.5934 | 653.7916 | 0.20691 | 0.29084 | 0.50225 |  | 0.13621 | 0.43078 |  | -55.9151 | -15.9197 | 0.5994 | 22084.3013 | 0.1588 | [25 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | 0.16963 | 0.26585 | 0.56452 |  | 0.11597 | 0.40894 | 0.024079 | -80.3082 | -40.5992 | 27.5336 | 1.0978e+18 | 10.4413 | [6 empty] | 304.5084 | 391.6043 | 853.615 | 0.19649 | 0.25269 | 0.55082 | 0.13937 | 0.40328 | -53.2642 | -45.7682 | 2.1955e+18 | [6 empty] | 306.6361 | 392.2353 | 865.6326 | 0.196 | 0.25071 | 0.5533 |  | 0.13959 | 0.40174 |  | -53.0689 | -47.4582 | 1.7013 | 2.1955e+18 | 0.5828 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | 0.21486 | 0.71463 | 0.070518 |  | 0.077108 | 0.57705 | 0.044975 | -131.0404 | 154.0133 | 56.5853 | 3848.4262 | 8.3078 | [6 empty] | 214.5717 | 450.4382 | 92.7848 | 0.28315 | 0.59441 | 0.12244 | 0.11839 | 0.5592 | -80.1912 | 129.1888 | 3814.3668 | [6 empty] | 215.9042 | 450.7564 | 92.1832 | 0.28452 | 0.594 | 0.12148 |  | 0.11906 | 0.55927 |  | -79.4565 | 129.2968 | 0.7426 | 3804.8844 | 0.1772 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | 0.21377 | 0.704 | 0.082226 |  | 0.077591 | 0.57493 | 0.044696 | -130.531 | 151.5998 | 56.2342 | 3893.0585 | 8.3416 | [6 empty] | 216.0535 | 451.0026 | 100.8855 | 0.28134 | 0.58729 | 0.13137 | 0.11865 | 0.55727 | -79.938 | 127.0512 | 3860.9351 | [6 empty] | 217.6621 | 451.3463 | 100.8878 | 0.28272 | 0.58624 | 0.13104 |  | 0.11942 | 0.55718 |  | -79.0817 | 126.983 | 0.859 | 3854.0495 | 0.177 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | 0.21047 | 0.66916 | 0.12037 |  | 0.079357 | 0.56767 | 0.043722 | -128.6361 | 143.2811 | 54.9889 | 4055.2194 | 8.4189 | [6 empty] | 221.3802 | 453.0316 | 130.0057 | 0.27521 | 0.56318 | 0.16161 | 0.11955 | 0.55047 | -79.0473 | 119.5171 | 4035.3077 | [6 empty] | 223.1488 | 453.1779 | 128.9136 | 0.27712 | 0.56279 | 0.16009 |  | 0.1205 | 0.5506 |  | -77.9798 | 119.677 | 1.0794 | 4019.6335 | 0.2547 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | 0.20434 | 0.61069 | 0.18498 |  | 0.082397 | 0.55407 | 0.041746 | -125.4198 | 127.6606 | 52.5066 | 4411.5687 | 8.5308 | [6 empty] | 231.1849 | 456.7662 | 183.6061 | 0.26525 | 0.52408 | 0.21066 | 0.12114 | 0.53853 | -77.4846 | 106.2327 | 4386.8158 | [6 empty] | 232.6145 | 456.2119 | 184.6195 | 0.26632 | 0.52231 | 0.21137 |  | 0.12195 | 0.53815 |  | -76.5198 | 105.7442 | 1.0814 | 4388.2164 | 0.1905 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | 0.19722 | 0.54159 | 0.26118 |  | 0.086648 | 0.53537 | 0.039082 | -120.9259 | 106.0639 | 49.188 | 5037.5002 | 8.5844 | [6 empty] | 245.8554 | 462.3543 | 263.8071 | 0.25293 | 0.47566 | 0.2714 | 0.12335 | 0.52194 | -75.316 | 87.6465 | 4996.0431 | [6 empty] | 247.5775 | 461.6554 | 264.9149 | 0.25415 | 0.47391 | 0.27195 |  | 0.1243 | 0.5215 |  | -74.1801 | 87.096 | 1.2622 | 4998.7239 | 0.2395 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | 0.19034 | 0.47337 | 0.33629 |  | 0.091732 | 0.51331 | 0.036253 | -115.551 | 80.4008 | 45.6697 | 6075.3188 | 8.575 | [6 empty] | 265.6834 | 469.9069 | 372.203 | 0.23983 | 0.42418 | 0.33599 | 0.12605 | 0.50163 | -72.6689 | 64.6891 | 6014.3198 | [6 empty] | 267.1966 | 469.1558 | 371.2054 | 0.24125 | 0.42359 | 0.33516 |  | 0.12696 | 0.50158 |  | -71.5703 | 64.5981 | 1.1024 | 5995.8927 | 0.2553 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | 0.18374 | 0.40917 | 0.40709 |  | 0.097444 | 0.48823 | 0.033031 | -109.4954 | 50.9002 | 41.6715 | 7976.6138 | 8.5175 | [6 empty] | 290.9059 | 479.5143 | 510.0896 | 0.22718 | 0.37447 | 0.39835 | 0.12909 | 0.47878 | -69.701 | 38.5342 | 7785.2099 | [6 empty] | 292.2574 | 479.2277 | 511.5759 | 0.22778 | 0.3735 | 0.39872 |  | 0.12967 | 0.47841 |  | -69.0101 | 38.0976 | 0.8172 | 7802.2011 | 0.1843 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | 0.17824 | 0.35483 | 0.46693 |  | 0.1033 | 0.46272 | 0.030133 | -103.31 | 20.495 | 38.1042 | 11895.4396 | 8.6994 | [6 empty] | 321.7242 | 491.2532 | 678.5672 | 0.2157 | 0.32936 | 0.45494 | 0.13231 | 0.45457 | -66.5718 | 10.3837 | 11386.1853 | [6 empty] | 323.6867 | 491.4114 | 686.5422 | 0.21556 | 0.32725 | 0.45719 |  | 0.13273 | 0.4534 |  | -66.0836 | 9.0051 | 1.4626 | 11630.4029 | 0.4421 | [25 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | 0.17366 | 0.30998 | 0.51636 |  | 0.10901 | 0.43779 | 0.027583 | -97.2731 | -9.7123 | 34.9389 | 25277.1104 | 9.8969 | [6 empty] | 358.0053 | 505.0729 | 876.9095 | 0.20575 | 0.29027 | 0.50397 | 0.13555 | 0.43026 | -63.4471 | -18.4604 | 22873.2694 | [6 empty] | 360.6148 | 505.8321 | 880.31 | 0.20645 | 0.28958 | 0.50397 |  | 0.13622 | 0.42993 |  | -62.6787 | -18.8741 | 0.8727 | 22977.6143 | 0.3298 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | 0.51434 | 0.22954 | 0.25612 |  | 0.43534 | 0.43715 | 0.068714 | 40.1118 | -1.4016 | 16.7751 | 2244.3827 | 4.8198 | [6 empty] | 13.7377 | 7.1911 | 9.3996 | 0.45296 | 0.23711 | 0.30993 | 0.36682 | 0.43203 | 23.3414 | -1.8001 | 4596.3453 | [6 empty] | 13.4142 | 7.0309 | 9.7162 | 0.44475 | 0.23311 | 0.32214 |  | 0.36248 | 0.42748 |  | 22.3315 | -2.3508 | 1.1503 | 5034.0709 | 0.5387 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | 0.3364 | 0.14131 | 0.52229 |  | 0.33449 | 0.31614 | 0.056388 | 27.5088 | -24.4778 | 13.0919 | 7.3183e+17 | 4.5781 | [6 empty] | 19.0645 | 9.22 | 38.5199 | 0.28538 | 0.13801 | 0.57661 | 0.27941 | 0.30404 | 14.5335 | -22.7338 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 18.8121 | 9.0486 | 38.9911 | 0.2814 | 0.13535 | 0.58325 |  | 0.27714 | 0.29994 |  | 13.9669 | -23.057 | 0.6524 | 2.9273e+18 | 0.3142 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | 0.24199 | 0.094766 | 0.66324 |  | 0.26496 | 0.23346 | 0.033801 | 17.22 | -48.0056 | 9.6872 | 2.9273e+18 | 3.9074 | [6 empty] | 28.8691 | 12.9547 | 92.1202 | 0.21553 | 0.096717 | 0.68775 | 0.23116 | 0.23339 | 8.6666 | -43.4579 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 28.5957 | 12.7608 | 91.939 | 0.21453 | 0.095733 | 0.68974 |  | 0.23069 | 0.23163 |  | 8.484 | -43.3762 | 0.2001 | 4.391e+18 | 0.1314 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | 0.20178 | 0.074954 | 0.72327 |  | 0.23088 | 0.19296 | 0.02398 | 11.4764 | -68.9658 | 8.6387 | 2.9273e+18 | 3.538 | [6 empty] | 43.5397 | 18.5428 | 172.3212 | 0.18575 | 0.079106 | 0.73515 | 0.20767 | 0.19899 | 4.8469 | -63.4273 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 43.3931 | 18.3939 | 171.3194 | 0.18615 | 0.078908 | 0.73494 |  | 0.20831 | 0.19867 |  | 4.9867 | -63.2017 | 0.2654 | 2.9273e+18 | 0.1087 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | 0.18271 | 0.06554 | 0.75175 |  | 0.21362 | 0.17242 | 0.020147 | 8.0297 | -88.4518 | 8.1564 | 2.9273e+18 | 3.3213 | [6 empty] | 63.3677 | 26.0954 | 280.7172 | 0.17118 | 0.070494 | 0.75833 | 0.19544 | 0.18109 | 2.0749 | -82.878 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 63.178 | 25.8054 | 280.7345 | 0.17088 | 0.069798 | 0.75932 |  | 0.19553 | 0.17969 |  | 2.0906 | -82.7979 | 0.0816 | 4.391e+18 | 0.1481 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | 0.17141 | 0.059994 | 0.7686 |  | 0.20302 | 0.15988 | 0.018243 | 5.3445 | -107.5207 | 7.8829 | 2.9273e+18 | 3.1686 | [6 empty] | 88.5902 | 35.7028 | 418.6038 | 0.16318 | 0.065764 | 0.77106 | 0.1885 | 0.17092 | -0.1165 | -101.8358 | 4.391e+18 | [6 empty] | 88.9035 | 35.6272 | 418.3133 | 0.16377 | 0.065631 | 0.7706 |  | 0.18933 | 0.17071 |  | 0.1935 | -101.8006 | 0.312 | 2.9273e+18 | 0.1478 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | 0.16507 | 0.056915 | 0.77802 |  | 0.19693 | 0.15278 | 0.01741 | 3.4733 | -125.3392 | 7.4046 | 2.9273e+18 | 3.0531 | [6 empty] | 119.4084 | 47.4416 | 587.0814 | 0.15838 | 0.062926 | 0.77869 | 0.18425 | 0.16471 | -1.9506 | -120.2984 | 4.391e+18 | [6 empty] | 119.7113 | 47.2739 | 589.0819 | 0.15833 | 0.062526 | 0.77914 |  | 0.18445 | 0.16389 |  | -1.8627 | -120.4387 | 0.1655 | 2.9273e+18 | 0.1147 | [25 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | 0.16093 | 0.055104 | 0.78396 |  | 0.19277 | 0.14851 | 0.016589 | 1.8956 | -142.3894 | 6.8946 | 4.391e+18 | 2.946 | [6 empty] | 155.6896 | 61.2613 | 785.4236 | 0.15532 | 0.061116 | 0.78356 | 0.18152 | 0.1607 | -3.5348 | -138.1414 | 4.391e+18 | [6 empty] | 156.5694 | 61.4581 | 786.7814 | 0.15582 | 0.061164 | 0.78302 |  | 0.18212 | 0.16085 |  | -3.246 | -138.2819 | 0.3212 | 2.9273e+18 | 0.1148 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | 0.57679 | 0.38111 | 0.042094 |  | 0.35938 | 0.53429 | 0.055548 | 36.6555 | 19.0243 | 15.5335 | 2244.3827 | 5.9383 | [6 empty] | 14.4408 | 11.2609 | 2.2504 | 0.51663 | 0.40286 | 0.080509 | 0.30385 | 0.53312 | 21.3751 | 16.2311 | 2244.3827 | [6 empty] | 14.4356 | 11.1329 | 2.5379 | 0.51361 | 0.3961 | 0.090296 |  | 0.30545 | 0.53002 |  | 21.4972 | 15.5295 | 0.7121 | 2244.3827 | 0.7049 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | 0.47188 | 0.30135 | 0.22677 |  | 0.33276 | 0.47813 | 0.04902 | 31.7809 | 7.1456 | 13.6002 | 2587.8992 | 5.5284 | [6 empty] | 15.9226 | 11.8253 | 10.351 | 0.41793 | 0.31038 | 0.27169 | 0.28388 | 0.47437 | 18.2805 | 5.5013 | 4165.4473 | [6 empty] | 15.6446 | 11.6026 | 10.4496 | 0.41501 | 0.30779 | 0.2772 |  | 0.28312 | 0.47243 |  | 17.8949 | 5.0615 | 0.5849 | 4278.3342 | 0.3644 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | 0.3283 | 0.18808 | 0.48362 |  | 0.28546 | 0.36795 | 0.041852 | 23.2998 | -18.7569 | 11.3604 | 38414.2697 | 4.8227 | [6 empty] | 21.2494 | 13.8543 | 39.4712 | 0.28494 | 0.18578 | 0.52928 | 0.24461 | 0.35884 | 11.9405 | -18.599 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 20.9926 | 13.7424 | 38.6198 | 0.28618 | 0.18734 | 0.52648 |  | 0.24482 | 0.3606 |  | 11.921 | -18.1252 | 0.4742 | 1.0063e+18 | 0.2257 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | 0.2419 | 0.1219 | 0.6362 |  | 0.24318 | 0.27572 | 0.026816 | 14.7328 | -46.0747 | 8.722 | 2.9273e+18 | 3.9254 | [6 empty] | 31.054 | 17.589 | 93.0716 | 0.21913 | 0.12412 | 0.65675 | 0.21637 | 0.27574 | 6.8592 | -42.3224 | 4.391e+18 | [6 empty] | 30.6427 | 17.389 | 92.8428 | 0.21752 | 0.12344 | 0.65905 |  | 0.21503 | 0.27456 |  | 6.4821 | -42.3174 | 0.3771 | 4.391e+18 | 0.1968 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | 0.20278 | 0.091598 | 0.70562 |  | 0.21961 | 0.22319 | 0.020018 | 9.558 | -69.0754 | 8.2261 | 4.391e+18 | 3.4672 | [6 empty] | 45.7246 | 23.1771 | 173.2726 | 0.18881 | 0.095704 | 0.71549 | 0.20028 | 0.22842 | 3.361 | -63.6656 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 45.7435 | 22.9906 | 176.7122 | 0.18637 | 0.093669 | 0.71996 |  | 0.19873 | 0.22473 |  | 2.8912 | -64.4498 | 0.9141 | 4.391e+18 | 0.3204 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | 0.18369 | 0.076616 | 0.73969 |  | 0.20686 | 0.19413 | 0.01739 | 6.405 | -89.2806 | 7.9984 | 2.9273e+18 | 3.2047 | [6 empty] | 65.5526 | 30.7297 | 281.6685 | 0.17344 | 0.081306 | 0.74525 | 0.19118 | 0.20165 | 0.813 | -83.5619 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 65.4753 | 30.5744 | 283.3593 | 0.17257 | 0.080584 | 0.74684 |  | 0.19059 | 0.20024 |  | 0.6073 | -83.816 | 0.3269 | 2.9273e+18 | 0.1225 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | 0.17221 | 0.067759 | 0.76003 |  | 0.19858 | 0.17581 | 0.016208 | 3.9339 | -108.6444 | 7.9357 | 2.9273e+18 | 3.0383 | [6 empty] | 90.7751 | 40.3371 | 419.5552 | 0.16485 | 0.073251 | 0.7619 | 0.18578 | 0.18574 | -1.1966 | -102.5902 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 90.9618 | 40.3052 | 419.9487 | 0.16502 | 0.073121 | 0.76186 |  | 0.18607 | 0.18551 |  | -1.0788 | -102.6401 | 0.1279 | 2.9273e+18 | 0.069 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | 0.16571 | 0.062692 | 0.7716 |  | 0.19376 | 0.16494 | 0.015696 | 2.2297 | -126.4787 | 7.4971 | 2.9273e+18 | 2.9069 | [6 empty] | 121.5933 | 52.0759 | 588.0328 | 0.15963 | 0.068368 | 0.772 | 0.18238 | 0.17575 | -2.8817 | -120.9942 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 122.1916 | 52.2023 | 589.6192 | 0.15993 | 0.068326 | 0.77174 |  | 0.18278 | 0.17569 |  | -2.7056 | -121.1605 | 0.2422 | 2.9273e+18 | 0.0892 | [25 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | 0.16146 | 0.059655 | 0.77889 |  | 0.19035 | 0.15824 | 0.01496 | 0.767 | -143.475 | 6.9645 | 2.9273e+18 | 2.7688 | [6 empty] | 157.8745 | 65.8956 | 786.375 | 0.15629 | 0.065234 | 0.77848 | 0.18015 | 0.16918 | -4.345 | -138.7451 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 159.0394 | 66.6495 | 787.257 | 0.15701 | 0.065798 | 0.7772 |  | 0.1807 | 0.17038 |  | -4.091 | -138.8852 | 0.2901 | 4.391e+18 | 0.1905 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | 0.42994 | 0.51683 | 0.05323 |  | 0.20616 | 0.55759 | 0.014637 | 6.041 | 38.9402 | 6.9162 | 1914.289 | 3.7554 | [6 empty] | 22.2952 | 27.9201 | 5.6704 | 0.39894 | 0.49959 | 0.10146 | 0.19467 | 0.54852 | 1.9051 | 33.397 | 3138.3598 | [6 empty] | 22.0599 | 27.7267 | 5.8299 | 0.39664 | 0.49853 | 0.10482 |  | 0.19374 | 0.5479 |  | 1.5966 | 33.0693 | 0.4501 | 3164.8174 | 0.2669 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | 0.38329 | 0.44368 | 0.17303 |  | 0.20286 | 0.52836 | 0.012366 | 4.9585 | 29.1496 | 5.7435 | 3545.8781 | 3.35 | [6 empty] | 23.777 | 28.4846 | 13.7711 | 0.36008 | 0.43137 | 0.20855 | 0.19317 | 0.52068 | 1.4319 | 24.6163 | 3929.4279 | [6 empty] | 23.5399 | 28.2777 | 13.9484 | 0.35793 | 0.42997 | 0.21209 |  | 0.19234 | 0.51986 |  | 1.1552 | 24.2515 | 0.4579 | 3969.5825 | 0.2787 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | 0.23815 | 0.20063 | 0.56122 |  | 0.19317 | 0.36617 | 0.0083612 | 1.6792 | -30.6189 | 3.5648 | 2.9273e+18 | 2.8885 | [6 empty] | 38.9084 | 34.2482 | 96.4916 | 0.22935 | 0.20188 | 0.56877 | 0.18481 | 0.36603 | -1.4485 | -28.9085 | 4.391e+18 | [6 empty] | 38.6868 | 34.2101 | 94.9619 | 0.23047 | 0.2038 | 0.56572 |  | 0.18494 | 0.36797 |  | -1.4007 | -28.187 | 0.723 | 4.391e+18 | 0.2921 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | 0.20368 | 0.14358 | 0.65274 |  | 0.18879 | 0.29943 | 0.0084164 | -0.0089 | -60.2096 | 5.299 | 4.391e+18 | 2.4756 | [6 empty] | 53.5789 | 39.8363 | 176.6927 | 0.19836 | 0.14748 | 0.65416 | 0.18144 | 0.30353 | -2.8898 | -55.7622 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 53.6097 | 40.0152 | 175.5489 | 0.19916 | 0.14866 | 0.65218 |  | 0.18165 | 0.30508 |  | -2.8122 | -55.2813 | 0.4871 | 4.391e+18 | 0.1585 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | 0.18535 | 0.11247 | 0.70218 |  | 0.18634 | 0.25439 | 0.0092449 | -1.0975 | -84.9622 | 6.3406 | 2.9273e+18 | 2.4523 | [6 empty] | 73.4069 | 47.3889 | 285.0886 | 0.18086 | 0.11675 | 0.70239 | 0.1791 | 0.26014 | -4.1559 | -79.408 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 73.2418 | 47.4537 | 282.6184 | 0.1816 | 0.11766 | 0.70074 |  | 0.17941 | 0.26155 |  | -4.0217 | -78.8585 | 0.5656 | 2.9273e+18 | 0.1385 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | 0.17384 | 0.093475 | 0.73268 |  | 0.18425 | 0.22291 | 0.010379 | -2.1919 | -107.1127 | 7.1845 | 2.9273e+18 | 2.4247 | [6 empty] | 98.6294 | 56.9963 | 422.9752 | 0.17046 | 0.098507 | 0.73103 | 0.17751 | 0.23081 | -5.2896 | -100.6302 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 99.2754 | 57.3873 | 424.9277 | 0.1707 | 0.098673 | 0.73063 |  | 0.17768 | 0.2311 |  | -5.2253 | -100.8222 | 0.2025 | 4.391e+18 | 0.103 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | 0.16711 | 0.082098 | 0.75079 |  | 0.18308 | 0.20238 | 0.010718 | -2.9752 | -126.4299 | 7.0451 | 4.391e+18 | 2.328 | [6 empty] | 129.4476 | 68.7351 | 591.4528 | 0.16393 | 0.087047 | 0.74902 | 0.17643 | 0.21078 | -6.3351 | -120.2376 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 130.2444 | 69.3164 | 590.937 | 0.16476 | 0.087687 | 0.74755 |  | 0.17703 | 0.21199 |  | -6.0491 | -120.0929 | 0.3205 | 2.9273e+18 | 0.1693 | [25 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | 0.16266 | 0.075079 | 0.76226 |  | 0.18197 | 0.18898 | 0.010116 | -3.8404 | -144.1413 | 6.5231 | 2.9273e+18 | 2.1469 | [6 empty] | 165.7288 | 82.5549 | 789.7951 | 0.15965 | 0.079527 | 0.76082 | 0.17568 | 0.1969 | -7.3139 | -138.6198 | 4.391e+18 | [6 empty] | 166.9027 | 83.437 | 788.6131 | 0.16065 | 0.080309 | 0.75905 |  | 0.17642 | 0.19843 |  | -6.9371 | -138.4375 | 0.4185 | 2.9273e+18 | 0.2258 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | 0.33666 | 0.60298 | 0.06036 |  | 0.14083 | 0.56751 | 0.019108 | -23.823 | 60.449 | 11.7634 | 3367.0103 | 4.2102 | [6 empty] | 36.7523 | 58.5841 | 11.9655 | 0.34251 | 0.54597 | 0.11151 | 0.15452 | 0.55418 | -16.2674 | 51.4328 | 3506.8095 | [6 empty] | 36.8429 | 58.3741 | 12.0689 | 0.34341 | 0.5441 | 0.11249 |  | 0.15535 | 0.5538 |  | -15.8463 | 51.1614 | 0.501 | 3505.9985 | 0.184 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | 0.31684 | 0.55002 | 0.13314 |  | 0.14134 | 0.55207 | 0.018295 | -23.7756 | 53.249 | 11.3493 | 3719.309 | 3.9752 | [6 empty] | 38.2341 | 59.1485 | 20.0662 | 0.32554 | 0.50361 | 0.17085 | 0.15516 | 0.54008 | -16.0353 | 44.9487 | 3869.0408 | [6 empty] | 38.3303 | 58.9689 | 20.1092 | 0.32647 | 0.50225 | 0.17128 |  | 0.15594 | 0.53979 |  | -15.6402 | 44.7462 | 0.4439 | 3866.9192 | 0.1782 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | 0.27638 | 0.42486 | 0.29876 |  | 0.14651 | 0.50675 | 0.014719 | -21.5398 | 31.0606 | 8.951 | 5289.4703 | 3.9152 | [6 empty] | 43.5608 | 61.1775 | 49.1864 | 0.283 | 0.39745 | 0.31955 | 0.15715 | 0.49658 | -15.3335 | 24.6107 | 5621.2333 | [6 empty] | 44.0552 | 61.5653 | 49.4838 | 0.28404 | 0.39693 | 0.31904 |  | 0.15791 | 0.4965 |  | -15.0116 | 24.647 | 0.3239 | 5609.3527 | 0.2026 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | 0.23286 | 0.302 | 0.46514 |  | 0.15125 | 0.44136 | 0.0094318 | -19.6075 | -2.2986 | 5.4944 | 13167.1727 | 4.4335 | [6 empty] | 53.3655 | 64.9122 | 102.7868 | 0.2414 | 0.29363 | 0.46496 | 0.15985 | 0.43748 | -14.4261 | -4.1264 | 13441.7804 | [6 empty] | 53.6231 | 65.0625 | 103.482 | 0.24136 | 0.29285 | 0.46578 |  | 0.16007 | 0.43698 |  | -14.3318 | -4.3761 | 0.2668 | 13580.9088 | 0.2082 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | 0.20466 | 0.21977 | 0.57557 |  | 0.15659 | 0.37834 | 0.0059559 | -17.4061 | -36.4298 | 4.2077 | 4.391e+18 | 3.4748 | [6 empty] | 68.036 | 70.5003 | 182.9878 | 0.2116 | 0.21927 | 0.56913 | 0.16252 | 0.37892 | -13.6119 | -34.6108 | 4.391e+18 | [6 empty] | 68.8188 | 71.0194 | 183.4845 | 0.21285 | 0.21965 | 0.5675 |  | 0.16341 | 0.37943 |  | -13.1972 | -34.4642 | 0.4399 | 4.391e+18 | 0.3975 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | 0.18776 | 0.16898 | 0.64326 |  | 0.16144 | 0.3269 | 0.0041573 | -15.4144 | -66.9383 | 4.4406 | 4.391e+18 | 2.1161 | [6 empty] | 87.864 | 78.0529 | 291.3837 | 0.19214 | 0.17068 | 0.63718 | 0.16479 | 0.32937 | -13.0416 | -63.1849 | 4.391e+18 | [6 empty] | 88.2884 | 78.5768 | 290.6875 | 0.19296 | 0.17173 | 0.63531 |  | 0.1651 | 0.33062 |  | -12.9096 | -62.6989 | 0.5035 | 4.391e+18 | 0.1689 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | 0.17636 | 0.13585 | 0.68779 |  | 0.16492 | 0.28583 | 0.0049489 | -14.106 | -94.4114 | 5.6958 | 4.391e+18 | 1.6167 | [6 empty] | 113.0865 | 87.6603 | 429.2704 | 0.1795 | 0.13914 | 0.68136 | 0.16656 | 0.2905 | -12.737 | -88.8826 | 4.391e+18 | [6 empty] | 113.9732 | 88.3377 | 427.7657 | 0.18089 | 0.1402 | 0.67891 |  | 0.16746 | 0.29204 |  | -12.2628 | -88.3079 | 0.7451 | 4.391e+18 | 0.2999 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | 0.16938 | 0.11495 | 0.71568 |  | 0.16767 | 0.25603 | 0.0049272 | -13.1102 | -117.6738 | 5.7244 | 4.391e+18 | 1.3679 | [6 empty] | 143.9047 | 99.3991 | 597.748 | 0.1711 | 0.11818 | 0.71071 | 0.16791 | 0.26096 | -12.6623 | -111.9669 | 4.391e+18 | [6 empty] | 145.2945 | 100.3578 | 603.7021 | 0.17106 | 0.11816 | 0.71078 |  | 0.16788 | 0.26091 |  | -12.7324 | -112.475 | 0.5129 | 4.391e+18 | 0.2043 | [25 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | 0.16466 | 0.10161 | 0.73373 |  | 0.16932 | 0.23508 | 0.0037534 | -12.7657 | -137.9751 | 5.1256 | 4.391e+18 | 1.2474 | [6 empty] | 180.1859 | 113.2188 | 796.0902 | 0.16538 | 0.10392 | 0.7307 | 0.16892 | 0.23882 | -12.7675 | -132.8495 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 182.0386 | 115.0458 | 801.7001 | 0.16567 | 0.1047 | 0.72962 |  | 0.16883 | 0.24008 |  | -12.9141 | -132.9757 | 0.1934 | 4.391e+18 | 0.3712 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | 0.28757 | 0.64823 | 0.064195 |  | 0.11273 | 0.57177 | 0.029723 | -48.8812 | 80.9613 | 21.4697 | 3582.9095 | 5.5719 | [6 empty] | 58.3841 | 104.4659 | 21.3848 | 0.3169 | 0.56703 | 0.11607 | 0.13823 | 0.55648 | -31.335 | 68.5888 | 3646.4702 | [6 empty] | 58.8481 | 104.3095 | 20.8542 | 0.31981 | 0.56686 | 0.11333 |  | 0.13961 | 0.55679 |  | -30.4563 | 68.736 | 0.8909 | 3622.4084 | 0.3679 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | 0.27805 | 0.61181 | 0.11014 |  | 0.11366 | 0.56269 | 0.029036 | -48.5773 | 75.582 | 21.2229 | 3782.8081 | 5.652 | [6 empty] | 59.8659 | 105.0303 | 29.4855 | 0.30798 | 0.54033 | 0.15169 | 0.13892 | 0.54837 | -30.9805 | 63.7176 | 3847.5416 | [6 empty] | 60.4131 | 104.9537 | 29.2345 | 0.31045 | 0.53933 | 0.15023 |  | 0.1403 | 0.5484 |  | -30.1137 | 63.7161 | 0.8668 | 3829.1995 | 0.3182 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | 0.25662 | 0.51338 | 0.23 |  | 0.11871 | 0.53432 | 0.025782 | -45.7531 | 57.7979 | 18.939 | 4571.9875 | 5.6733 | [6 empty] | 65.1926 | 107.0593 | 58.6057 | 0.28239 | 0.46375 | 0.25386 | 0.14119 | 0.5217 | -29.8199 | 47.5598 | 4705.337 | [6 empty] | 65.6375 | 106.8668 | 57.6217 | 0.28522 | 0.46438 | 0.25039 |  | 0.14257 | 0.52229 |  | -28.9326 | 47.8895 | 0.9466 | 4659.1574 | 0.3851 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | 0.2279 | 0.39595 | 0.37615 |  | 0.12495 | 0.48845 | 0.02112 | -42.2577 | 28.2515 | 15.3772 | 7009.8586 | 5.7611 | [6 empty] | 74.9973 | 110.794 | 112.206 | 0.25167 | 0.3718 | 0.37653 | 0.14468 | 0.48089 | -28.0624 | 22.3395 | 7050.8371 | [6 empty] | 75.6168 | 111.167 | 110.9779 | 0.25395 | 0.37334 | 0.37271 |  | 0.14569 | 0.48192 |  | -27.4564 | 23.0293 | 0.9182 | 6931.2447 | 0.379 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | 0.20566 | 0.30176 | 0.49259 |  | 0.13247 | 0.43735 | 0.016503 | -38.0175 | -5.6789 | 12.0761 | 17935.6449 | 6.1682 | [6 empty] | 89.6678 | 116.3821 | 192.4071 | 0.22504 | 0.29208 | 0.48288 | 0.14866 | 0.43415 | -26.0864 | -7.5447 | 16469.0327 | [6 empty] | 90.2641 | 116.8401 | 192.4725 | 0.2259 | 0.29241 | 0.48169 |  | 0.14918 | 0.43448 |  | -25.7964 | -7.3438 | 0.3528 | 16207.7227 | 0.1705 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | 0.19053 | 0.23577 | 0.5737 |  | 0.13988 | 0.38948 | 0.012709 | -33.8407 | -38.9303 | 9.6509 | 4.391e+18 | 6.1673 | [6 empty] | 109.4958 | 123.9347 | 300.803 | 0.20496 | 0.23199 | 0.56306 | 0.15256 | 0.38852 | -24.2149 | -38.235 | 4.391e+18 | [6 empty] | 110.2056 | 124.6575 | 301.209 | 0.20558 | 0.23254 | 0.56188 |  | 0.15287 | 0.38906 |  | -24.0696 | -37.9737 | 0.299 | 4.391e+18 | 0.1532 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | 0.17949 | 0.18904 | 0.63147 |  | 0.14624 | 0.34654 | 0.0098838 | -30.3116 | -70.6446 | 8.3114 | 4.391e+18 | 5.2903 | [6 empty] | 134.7183 | 133.5421 | 438.6896 | 0.19056 | 0.1889 | 0.62054 | 0.15602 | 0.34798 | -22.6278 | -67.4762 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 135.5981 | 134.0066 | 440.3761 | 0.19099 | 0.18875 | 0.62026 |  | 0.15645 | 0.34789 |  | -22.3618 | -67.6398 | 0.3123 | 4.391e+18 | 0.2185 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | 0.17229 | 0.15773 | 0.66997 |  | 0.15153 | 0.31212 | 0.0075998 | -27.4043 | -98.2277 | 7.1321 | 4.391e+18 | 3.9622 | [6 empty] | 165.5366 | 145.2809 | 607.1672 | 0.18033 | 0.15826 | 0.66141 | 0.15893 | 0.31384 | -21.382 | -94.4069 | 4.391e+18 | [6 empty] | 166.7324 | 146.5997 | 607.7616 | 0.18102 | 0.15916 | 0.65983 |  | 0.15921 | 0.31497 |  | -21.2653 | -93.964 | 0.458 | 4.391e+18 | 0.2185 | [25 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | 0.16727 | 0.13671 | 0.69602 |  | 0.15539 | 0.28574 | 0.0059191 | -25.509 | -122.145 | 6.0542 | 4.391e+18 | 3.1307 | [6 empty] | 201.8177 | 159.1006 | 805.5095 | 0.17302 | 0.1364 | 0.69058 | 0.1613 | 0.2861 | -20.4698 | -118.7894 | 4.391e+18 | [6 empty] | 203.7055 | 161.3783 | 807.1718 | 0.17377 | 0.13766 | 0.68856 |  | 0.16148 | 0.28784 |  | -20.4561 | -118.2122 | 0.5774 | 4.391e+18 | 0.3436 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | 0.26087 | 0.67293 | 0.066203 |  | 0.098876 | 0.57388 | 0.035513 | -70.5375 | 100.4853 | 30.5739 | 3685.8575 | 6.4948 | [6 empty] | 87.6207 | 166.4776 | 34.1155 | 0.30401 | 0.57762 | 0.11837 | 0.13043 | 0.55758 | -44.2821 | 84.8194 | 3712.118 | [6 empty] | 86.8368 | 165.6268 | 34.3092 | 0.30281 | 0.57755 | 0.11964 |  | 0.12989 | 0.55742 |  | -44.5947 | 84.5138 | 0.4372 | 3722.5159 | 0.1935 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | 0.2557 | 0.64744 | 0.096852 |  | 0.09971 | 0.56805 | 0.034941 | -70.1488 | 96.2779 | 30.3237 | 3811.8994 | 6.5932 | [6 empty] | 89.1025 | 167.042 | 42.2161 | 0.29864 | 0.55987 | 0.14149 | 0.13097 | 0.55243 | -43.9383 | 81.0288 | 3837.7965 | [6 empty] | 88.2102 | 166.1867 | 43.0254 | 0.29658 | 0.55876 | 0.14466 |  | 0.1302 | 0.55189 |  | -44.4271 | 80.4444 | 0.7619 | 3861.7465 | 0.3044 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | 0.24332 | 0.57295 | 0.18373 |  | 0.10366 | 0.54923 | 0.032441 | -67.4482 | 81.9592 | 28.306 | 4280.1696 | 6.6472 | [6 empty] | 94.4292 | 169.071 | 71.3363 | 0.28202 | 0.50494 | 0.21305 | 0.13279 | 0.53494 | -42.773 | 68.0897 | 4341.4678 | [6 empty] | 93.5211 | 168.1349 | 70.5863 | 0.28148 | 0.50606 | 0.21245 |  | 0.13231 | 0.53521 |  | -43.0357 | 68.1386 | 0.2672 | 4339.0022 | 0.1473 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | 0.22383 | 0.47115 | 0.30502 |  | 0.1091 | 0.51673 | 0.028586 | -63.6844 | 56.7012 | 24.8851 | 5509.6533 | 6.7566 | [6 empty] | 104.2339 | 172.8057 | 124.9367 | 0.2593 | 0.42989 | 0.31081 | 0.13576 | 0.50641 | -40.8811 | 46.7374 | 5522.3606 | [6 empty] | 103.6258 | 172.3866 | 124.6808 | 0.25862 | 0.43022 | 0.31116 |  | 0.13531 | 0.50645 |  | -41.1889 | 46.7166 | 0.3085 | 5529.7656 | 0.118 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | 0.20654 | 0.37745 | 0.41601 |  | 0.11609 | 0.47736 | 0.024277 | -58.8142 | 25.5576 | 21.1445 | 8476.1833 | 6.7326 | [6 empty] | 118.9044 | 178.3937 | 205.1377 | 0.23666 | 0.35506 | 0.40829 | 0.13947 | 0.4708 | -38.5383 | 19.5594 | 8266.5377 | [6 empty] | 118.2713 | 177.2829 | 205.2652 | 0.23616 | 0.35399 | 0.40986 |  | 0.13942 | 0.4702 |  | -38.4766 | 19.0408 | 0.5223 | 8340.9844 | 0.223 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | 0.19335 | 0.30375 | 0.5029 |  | 0.12358 | 0.43682 | 0.020312 | -53.5867 | -7.3445 | 17.8069 | 20668.0363 | 7.2199 | [6 empty] | 138.7324 | 185.9463 | 313.5336 | 0.21738 | 0.29135 | 0.49127 | 0.14345 | 0.4326 | -36.0549 | -10.462 | 18482.7187 | [6 empty] | 138.6379 | 185.4653 | 312.133 | 0.2179 | 0.2915 | 0.49059 |  | 0.14378 | 0.43277 |  | -35.7535 | -10.3166 | 0.3346 | 18292.5317 | 0.1254 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | 0.18287 | 0.24696 | 0.57017 |  | 0.13067 | 0.39706 | 0.016738 | -48.6706 | -40.7727 | 14.9938 | 4.391e+18 | 7.3744 | [6 empty] | 163.9549 | 195.5537 | 451.4203 | 0.20218 | 0.24115 | 0.55667 | 0.14732 | 0.39537 | -33.6774 | -40.9097 | 4.391e+18 | [6 empty] | 163.843 | 195.4556 | 452.1081 | 0.20192 | 0.24088 | 0.55719 |  | 0.14721 | 0.39513 |  | -33.7648 | -41.0966 | 0.2064 | 4.391e+18 | 0.0481 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | 0.17561 | 0.20649 | 0.6179 |  | 0.13702 | 0.3625 | 0.013909 | -44.2928 | -71.2077 | 12.7724 | 4.391e+18 | 7.6721 | [6 empty] | 194.7732 | 207.2926 | 619.8979 | 0.19059 | 0.20284 | 0.60658 | 0.15087 | 0.36129 | -31.5551 | -70.266 | 4.391e+18 | [6 empty] | 194.7645 | 207.5889 | 614.8351 | 0.19147 | 0.20408 | 0.60445 |  | 0.15118 | 0.36256 |  | -31.3174 | -69.2497 | 1.0437 | 4.391e+18 | 0.1247 | [25 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | 0.1703 | 0.1776 | 0.6521 |  | 0.14219 | 0.33365 | 0.011971 | -40.9186 | -98.4008 | 11.1823 | 4.391e+18 | 7.1524 | [6 empty] | 231.0543 | 221.1123 | 818.2401 | 0.18187 | 0.17405 | 0.64408 | 0.15397 | 0.33153 | -29.7651 | -97.5988 | 4.391e+18 | [6 empty] | 231.587 | 222.6393 | 818.4637 | 0.18197 | 0.17494 | 0.6431 |  | 0.15371 | 0.33249 |  | -30.075 | -97.0599 | 0.6216 | 4.391e+18 | 0.2936 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | 0.24537 | 0.68722 | 0.067405 |  | 0.09125 | 0.57503 | 0.038796 | -89.8914 | 119.1109 | 38.9104 | 3742.0439 | 7.1261 | [6 empty] | 124.8115 | 245.3605 | 50.3097 | 0.29683 | 0.58352 | 0.11965 | 0.12619 | 0.55818 | -55.8472 | 100.2693 | 3747.5305 | [6 empty] | 125.1683 | 244.7644 | 49.6391 | 0.29832 | 0.58337 | 0.11831 |  | 0.1269 | 0.55832 |  | -55.1671 | 100.2932 | 0.6805 | 3735.7549 | 0.2051 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | 0.24229 | 0.66882 | 0.088897 |  | 0.091939 | 0.57103 | 0.038328 | -89.4527 | 115.6761 | 38.6072 | 3827.5131 | 7.1989 | [6 empty] | 126.2933 | 245.9249 | 58.4103 | 0.29328 | 0.57108 | 0.13564 | 0.1266 | 0.55466 | -55.5409 | 97.2234 | 3832.6422 | [6 empty] | 126.0966 | 245.0972 | 58.266 | 0.29362 | 0.57071 | 0.13567 |  | 0.12681 | 0.55461 |  | -55.2701 | 97.0408 | 0.3265 | 3831.3945 | 0.0963 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | 0.23449 | 0.6124 | 0.15311 |  | 0.094939 | 0.55786 | 0.036445 | -87.0087 | 103.9083 | 36.8173 | 4135.3308 | 7.2567 | [6 empty] | 131.62 | 247.9539 | 87.5305 | 0.28178 | 0.53083 | 0.18739 | 0.12799 | 0.5425 | -54.4831 | 86.6573 | 4162.1368 | [6 empty] | 131.9612 | 247.7898 | 87.6292 | 0.28234 | 0.53017 | 0.18749 |  | 0.12838 | 0.54238 |  | -54.1202 | 86.5276 | 0.3854 | 4160.5429 | 0.0892 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | 0.22082 | 0.52811 | 0.25107 |  | 0.099296 | 0.5343 | 0.033425 | -83.4476 | 82.542 | 33.7468 | 4874.9131 | 7.387 | [6 empty] | 141.4247 | 251.6885 | 141.1309 | 0.26472 | 0.47111 | 0.26417 | 0.13034 | 0.52192 | -52.6975 | 68.6395 | 4877.2164 | [6 empty] | 141.9067 | 251.2521 | 138.7823 | 0.26677 | 0.47233 | 0.2609 |  | 0.13118 | 0.52259 |  | -51.903 | 69.1973 | 0.9708 | 4834.5953 | 0.3057 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | 0.2073 | 0.44161 | 0.3511 |  | 0.10516 | 0.50407 | 0.02974 | -78.6065 | 54.8002 | 30.02 | 6359.1116 | 7.4065 | [6 empty] | 156.0952 | 257.2766 | 221.3319 | 0.24593 | 0.40535 | 0.34872 | 0.13344 | 0.49484 | -50.3589 | 44.6377 | 6283.5066 | [6 empty] | 156.7573 | 257.39 | 221.8441 | 0.24648 | 0.40471 | 0.34882 |  | 0.13389 | 0.49465 |  | -49.9547 | 44.4692 | 0.4379 | 6285.4467 | 0.1194 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | 0.19595 | 0.36675 | 0.4373 |  | 0.11183 | 0.47092 | 0.026099 | -73.1235 | 23.9017 | 26.4123 | 9607.7533 | 7.3954 | [6 empty] | 175.9232 | 264.8292 | 329.7278 | 0.22833 | 0.34372 | 0.42795 | 0.13697 | 0.46393 | -47.7061 | 16.7211 | 9312.9753 | [6 empty] | 176.6485 | 265.3159 | 330.5331 | 0.22867 | 0.34345 | 0.42788 |  | 0.13726 | 0.46384 |  | -47.4788 | 16.6507 | 0.238 | 9311.3492 | 0.0881 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | 0.18624 | 0.30451 | 0.50925 |  | 0.1186 | 0.43628 | 0.02251 | -67.556 | -9.1179 | 22.9278 | 22924.4174 | 8.0147 | [6 empty] | 201.1457 | 274.4366 | 467.6145 | 0.21326 | 0.29096 | 0.49578 | 0.14065 | 0.43177 | -44.9711 | -13.0683 | 19811.6551 | [6 empty] | 201.7639 | 274.5252 | 472.4288 | 0.21267 | 0.28936 | 0.49797 |  | 0.14068 | 0.43067 |  | -44.9498 | -14.0921 | 1.0241 | 20704.821 | 0.407 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | 0.17907 | 0.25732 | 0.5636 |  | 0.12501 | 0.40419 | 0.019597 | -62.2998 | -40.5946 | 20.1212 | 2.1955e+18 | 8.7291 | [6 empty] | 231.964 | 286.1755 | 636.0921 | 0.20097 | 0.24794 | 0.5511 | 0.14424 | 0.40038 | -42.3358 | -43.1049 | 2.1955e+18 | [6 empty] | 232.5866 | 286.5388 | 638.0938 | 0.20099 | 0.24761 | 0.5514 |  | 0.14435 | 0.40013 |  | -42.2473 | -43.358 | 0.2681 | 2.1955e+18 | 0.1216 | [25 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | 0.17357 | 0.22161 | 0.60482 |  | 0.13069 | 0.37546 | 0.01737 | -57.7863 | -69.9024 | 17.983 | 4.391e+18 | 9.2648 | [6 empty] | 268.2451 | 299.9952 | 834.4343 | 0.19124 | 0.21387 | 0.59489 | 0.14756 | 0.37131 | -39.9358 | -72.0815 | 4.391e+18 | [6 empty] | 269.7979 | 301.5749 | 836.4288 | 0.19164 | 0.21422 | 0.59414 |  | 0.14778 | 0.37167 |  | -39.8079 | -71.8868 | 0.233 | 4.391e+18 | 0.1292 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | 0.23599 | 0.69593 | 0.068074 |  | 0.086768 | 0.57572 | 0.040707 | -107.3659 | 136.7421 | 46.2858 | 3774.669 | 7.5185 | [6 empty] | 170.2533 | 341.744 | 70.0966 | 0.29248 | 0.58709 | 0.12042 | 0.12367 | 0.55854 | -66.4661 | 115.0723 | 3768.5715 | [6 empty] | 170.7853 | 340.7631 | 69.2013 | 0.29408 | 0.58676 | 0.11916 |  | 0.12444 | 0.55864 |  | -65.6072 | 115.0497 | 0.8592 | 3756.7717 | 0.2241 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | 0.23395 | 0.68218 | 0.083869 |  | 0.087311 | 0.57282 | 0.040338 | -106.9079 | 133.8287 | 45.9309 | 3836.2663 | 7.5661 | [6 empty] | 171.7351 | 342.3084 | 78.1973 | 0.28998 | 0.57799 | 0.13204 | 0.12398 | 0.556 | -66.1984 | 112.5594 | 3829.6145 | [6 empty] | 171.7858 | 341.046 | 78.1379 | 0.29068 | 0.5771 | 0.13222 |  | 0.12444 | 0.55586 |  | -65.6266 | 112.2519 | 0.6493 | 3827.5709 | 0.141 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | 0.22867 | 0.63866 | 0.13267 |  | 0.089617 | 0.56316 | 0.03888 | -104.7431 | 123.9691 | 44.3528 | 4053.7752 | 7.6241 | [6 empty] | 177.0619 | 344.3374 | 107.3175 | 0.28162 | 0.54768 | 0.17069 | 0.12504 | 0.54714 | -65.2637 | 103.7567 | 4061.069 | [6 empty] | 177.7475 | 343.8981 | 107.1934 | 0.28266 | 0.54688 | 0.17046 |  | 0.12567 | 0.54705 |  | -64.5925 | 103.6096 | 0.6871 | 4055.6195 | 0.1515 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | 0.21862 | 0.56943 | 0.21195 |  | 0.093071 | 0.54544 | 0.036466 | -101.4884 | 105.6616 | 41.5772 | 4551.4949 | 7.7566 | [6 empty] | 186.8665 | 348.0721 | 160.9179 | 0.26854 | 0.50021 | 0.23125 | 0.12689 | 0.5318 | -63.6479 | 88.4349 | 4540.8085 | [6 empty] | 187.3139 | 347.0816 | 161.9053 | 0.26901 | 0.49847 | 0.23252 |  | 0.12744 | 0.53131 |  | -63.0091 | 87.8404 | 0.8727 | 4550.1836 | 0.1685 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | 0.20793 | 0.49289 | 0.29918 |  | 0.097865 | 0.52196 | 0.033411 | -96.9564 | 81.2318 | 38.0971 | 5459.6646 | 7.8108 | [6 empty] | 201.5371 | 353.6601 | 241.1189 | 0.25309 | 0.44412 | 0.30279 | 0.1294 | 0.51092 | -61.4557 | 67.408 | 5410.972 | [6 empty] | 202.7697 | 353.0195 | 242.1928 | 0.2541 | 0.44239 | 0.30351 |  | 0.1303 | 0.51042 |  | -60.4816 | 66.839 | 1.1282 | 5419.3291 | 0.2445 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | 0.19825 | 0.42127 | 0.38048 |  | 0.10354 | 0.49505 | 0.030216 | -91.589 | 52.9373 | 34.493 | 7103.2266 | 7.783 | [6 empty] | 221.3651 | 361.2127 | 349.5148 | 0.23749 | 0.38753 | 0.37498 | 0.13239 | 0.48607 | -58.8567 | 42.0577 | 6984.7811 | [6 empty] | 221.9638 | 360.7581 | 348.9713 | 0.23824 | 0.38721 | 0.37456 |  | 0.13291 | 0.48603 |  | -58.2911 | 41.9935 | 0.5693 | 6972.5904 | 0.152 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | 0.18937 | 0.35764 | 0.45299 |  | 0.10958 | 0.46561 | 0.026905 | -85.893 | 21.5198 | 30.7977 | 10723.204 | 7.8063 | [6 empty] | 246.5876 | 370.8201 | 487.4014 | 0.22319 | 0.33564 | 0.44116 | 0.13565 | 0.45899 | -56.04 | 13.9503 | 10221.6607 | [6 empty] | 247.8522 | 370.8054 | 488.9538 | 0.22377 | 0.33478 | 0.44145 |  | 0.13624 | 0.45862 |  | -55.4183 | 13.5518 | 0.7385 | 10253.3657 | 0.2205 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | 0.18244 | 0.30661 | 0.51095 |  | 0.11557 | 0.43701 | 0.024114 | -80.2528 | -9.5842 | 27.7058 | 23318.388 | 8.7507 | [6 empty] | 277.4058 | 382.559 | 655.8791 | 0.21082 | 0.29073 | 0.49845 | 0.13899 | 0.43127 | -53.1784 | -15.4654 | 20705.4856 | [6 empty] | 278.617 | 382.6889 | 655.3521 | 0.21161 | 0.29065 | 0.49774 |  | 0.13957 | 0.43133 |  | -52.5672 | -15.4022 | 0.6145 | 20476.339 | 0.1965 | [25 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | 0.17687 | 0.26586 | 0.55727 |  | 0.12121 | 0.40996 | 0.021745 | -75.0146 | -39.7305 | 25.1038 | 1.0978e+18 | 9.8686 | [6 empty] | 313.687 | 396.3787 | 854.2213 | 0.20053 | 0.25339 | 0.54608 | 0.14223 | 0.40437 | -50.4289 | -44.8046 | 1.4637e+18 | [6 empty] | 316.3646 | 397.9246 | 860.6106 | 0.20088 | 0.25267 | 0.54645 |  | 0.14271 | 0.40389 |  | -49.9805 | -45.3995 | 0.745 | 2.1955e+18 | 0.3575 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | 0.23021 | 0.70141 | 0.068383 |  | 0.084045 | 0.57616 | 0.041812 | -123.5779 | 153.8143 | 53.2692 | 3794.0224 | 7.8215 | [6 empty] | 223.7503 | 455.2126 | 93.3911 | 0.2897 | 0.58938 | 0.12092 | 0.12207 | 0.55876 | -76.3245 | 129.2232 | 3781.9109 | [6 empty] | 225.0735 | 454.7755 | 93.1798 | 0.29116 | 0.5883 | 0.12054 |  | 0.12289 | 0.55867 |  | -75.358 | 129.072 | 0.9783 | 3774.4327 | 0.1969 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | 0.22879 | 0.69089 | 0.080324 |  | 0.084478 | 0.57398 | 0.041522 | -123.098 | 151.2851 | 52.8628 | 3839.9318 | 7.8467 | [6 empty] | 225.2321 | 455.777 | 101.4917 | 0.28784 | 0.58246 | 0.1297 | 0.1223 | 0.55685 | -76.0905 | 127.1029 | 3827.7087 | [6 empty] | 227.0046 | 455.4369 | 101.984 | 0.28939 | 0.5806 | 0.13001 |  | 0.1233 | 0.55658 |  | -74.9318 | 126.7504 | 1.2112 | 3822.8497 | 0.2195 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | 0.22501 | 0.65684 | 0.11815 |  | 0.086278 | 0.56667 | 0.040398 | -121.1949 | 142.921 | 51.4964 | 4000.4187 | 7.9018 | [6 empty] | 230.5588 | 457.806 | 130.612 | 0.28152 | 0.559 | 0.15948 | 0.12314 | 0.55014 | -75.2675 | 119.6281 | 3999.0729 | [6 empty] | 232.1067 | 457.123 | 130.1018 | 0.28329 | 0.55792 | 0.15879 |  | 0.12413 | 0.55007 |  | -74.0821 | 119.4781 | 1.1949 | 3988.3406 | 0.2495 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | 0.21738 | 0.60029 | 0.18233 |  | 0.089011 | 0.55305 | 0.038514 | -118.2744 | 127.1528 | 49.0394 | 4355.7093 | 8.0294 | [6 empty] | 240.3635 | 461.5407 | 184.2123 | 0.27125 | 0.52086 | 0.20789 | 0.1246 | 0.53834 | -73.823 | 106.442 | 4343.9721 | [6 empty] | 241.6344 | 460.6992 | 185.9375 | 0.27203 | 0.51865 | 0.20933 |  | 0.12536 | 0.53779 |  | -72.8977 | 105.7325 | 1.166 | 4351.7118 | 0.195 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | 0.20878 | 0.5339 | 0.25732 |  | 0.092905 | 0.53454 | 0.036021 | -114.1449 | 105.6624 | 45.8727 | 4969.0363 | 8.1096 | [6 empty] | 255.034 | 467.1288 | 264.4133 | 0.2585 | 0.47348 | 0.26801 | 0.12664 | 0.52192 | -71.8171 | 87.98 | 4940.1272 | [6 empty] | 257.3514 | 467.0009 | 266.4676 | 0.25974 | 0.47133 | 0.26894 |  | 0.12769 | 0.52135 |  | -70.6003 | 87.315 | 1.3867 | 4946.8468 | 0.2607 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | 0.2005 | 0.46786 | 0.33164 |  | 0.097646 | 0.51267 | 0.033317 | -109.0885 | 80.0698 | 42.4294 | 5979.8764 | 8.1166 | [6 empty] | 274.862 | 474.6814 | 372.8093 | 0.2449 | 0.42293 | 0.33217 | 0.12914 | 0.50181 | -69.3668 | 65.1554 | 5931.8125 | [6 empty] | 276.7977 | 474.351 | 373.7015 | 0.24608 | 0.4217 | 0.33222 |  | 0.13006 | 0.50148 |  | -68.2847 | 64.7552 | 1.1538 | 5931.2128 | 0.2482 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | 0.19246 | 0.40577 | 0.40177 |  | 0.10286 | 0.48795 | 0.030396 | -103.5599 | 50.8287 | 38.7525 | 7801.2853 | 8.1029 | [6 empty] | 300.0845 | 484.2888 | 510.6959 | 0.23171 | 0.37395 | 0.39434 | 0.13196 | 0.47915 | -66.6172 | 39.1245 | 7641.0636 | [6 empty] | 302.6808 | 484.8271 | 508.9597 | 0.23347 | 0.37396 | 0.39257 |  | 0.13302 | 0.4794 |  | -65.4015 | 39.4284 | 1.253 | 7578.3608 | 0.3292 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | 0.18585 | 0.35325 | 0.4609 |  | 0.10825 | 0.46296 | 0.027814 | -97.8265 | 20.8818 | 35.4922 | 11409.224 | 8.3015 | [6 empty] | 330.9027 | 496.0276 | 679.1735 | 0.21971 | 0.32934 | 0.45095 | 0.13494 | 0.45513 | -63.7157 | 11.0762 | 11051.8262 | [6 empty] | 334.0702 | 496.5606 | 683.6362 | 0.22062 | 0.32792 | 0.45146 |  | 0.13589 | 0.45448 |  | -62.6165 | 10.3136 | 1.3378 | 11120.8621 | 0.3863 | [25 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | 0.18029 | 0.30924 | 0.51047 |  | 0.11356 | 0.43827 | 0.025451 | -92.1885 | -9.1755 | 32.5087 | 22722.3034 | 9.4911 | [6 empty] | 367.1839 | 509.8473 | 877.5157 | 0.20928 | 0.29059 | 0.50014 | 0.13794 | 0.43096 | -60.816 | -17.6949 | 21319.3926 | [6 empty] | 370.7158 | 511.201 | 877.7823 | 0.21067 | 0.2905 | 0.49883 |  | 0.13895 | 0.43111 |  | -59.6759 | -17.5377 | 1.1509 | 20863.0144 | 0.3389 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | 0.60473 | 0.26844 | 0.12683 |  | 0.48264 | 0.48205 | 0.076942 | 83.5338 | 10.3177 | 32.7677 | 2244.3827 | 5.9723 | [6 empty] | 30.6324 | 15.9791 | 10.5156 | 0.53621 | 0.27971 | 0.18407 | 0.40591 | 0.47641 | 50.9158 | 7.1884 | 2244.3827 | [6 empty] | 30.8151 | 15.9565 | 10.8847 | 0.53446 | 0.27675 | 0.18879 |  | 0.40705 | 0.47424 |  | 51.1375 | 6.6739 | 0.5602 | 2244.3827 | 0.4223 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | 0.45816 | 0.19777 | 0.34407 |  | 0.41119 | 0.39936 | 0.074934 | 66.856 | -13.9495 | 29.1613 | 5763.58 | 6.1407 | [6 empty] | 35.9591 | 18.0081 | 39.6358 | 0.38417 | 0.19239 | 0.42345 | 0.33845 | 0.38136 | 37.7866 | -16.2627 | 11513.6398 | [6 empty] | 36.1168 | 18.0255 | 38.5435 | 0.38967 | 0.19448 | 0.41585 |  | 0.34223 | 0.38431 |  | 38.7654 | -15.5261 | 1.225 | 10586.4804 | 0.3655 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | 0.33587 | 0.13887 | 0.52526 |  | 0.33632 | 0.31287 | 0.0568 | 47.7325 | -43.0022 | 21.8066 | 6.4036e+17 | 5.4029 | [6 empty] | 45.7638 | 21.7428 | 93.2361 | 0.2847 | 0.13526 | 0.58003 | 0.28093 | 0.30031 | 26.0115 | -41.0725 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 45.2098 | 21.297 | 95.3576 | 0.27931 | 0.13157 | 0.58912 |  | 0.2779 | 0.29455 |  | 24.856 | -42.189 | 1.6067 | 2.9273e+18 | 0.5076 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | 0.26643 | 0.10542 | 0.62815 |  | 0.28555 | 0.25422 | 0.041964 | 34.4109 | -68.1338 | 17.33 | 2.9273e+18 | 4.8711 | [6 empty] | 60.4343 | 27.3309 | 173.4372 | 0.23137 | 0.10463 | 0.664 | 0.244 | 0.24828 | 17.7301 | -63.4349 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 60.4944 | 27.1333 | 176.9612 | 0.22864 | 0.10255 | 0.66882 |  | 0.24237 | 0.2446 |  | 17.1369 | -64.3625 | 1.101 | 2.9273e+18 | 0.3164 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | 0.22844 | 0.08714 | 0.68442 |  | 0.25461 | 0.21853 | 0.033103 | 25.9341 | -89.5532 | 15.0593 | 2.9273e+18 | 4.4811 | [6 empty] | 80.2623 | 34.8835 | 281.8331 | 0.20218 | 0.087872 | 0.70994 | 0.22156 | 0.21667 | 11.9904 | -83.865 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 80.3635 | 34.6314 | 284.5787 | 0.20112 | 0.086671 | 0.71221 |  | 0.22115 | 0.21443 |  | 11.7932 | -84.3643 | 0.5369 | 2.9273e+18 | 0.1911 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | 0.20443 | 0.0756 | 0.71997 |  | 0.23374 | 0.19449 | 0.026219 | 19.5788 | -109.4938 | 13.3926 | 2.9273e+18 | 4.0856 | [6 empty] | 105.4848 | 44.4909 | 419.7197 | 0.18516 | 0.078096 | 0.73674 | 0.20765 | 0.19706 | 7.809 | -103.1037 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 106.01 | 44.2924 | 421.3734 | 0.18544 | 0.077478 | 0.73708 |  | 0.20842 | 0.19593 |  | 8.1127 | -103.3368 | 0.3829 | 2.9273e+18 | 0.1922 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | 0.19009 | 0.068753 | 0.74116 |  | 0.22072 | 0.17962 | 0.022566 | 15.3002 | -127.6 | 12.3015 | 4.391e+18 | 3.7868 | [6 empty] | 136.303 | 56.2297 | 588.1973 | 0.17458 | 0.072022 | 0.75339 | 0.19867 | 0.1844 | 4.585 | -121.5574 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 137.0357 | 56.2068 | 591.2067 | 0.17469 | 0.071651 | 0.75366 |  | 0.19905 | 0.1837 |  | 4.7631 | -121.8616 | 0.3524 | 4.391e+18 | 0.1225 | [25 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | 0.18055 | 0.064357 | 0.75509 |  | 0.21172 | 0.1698 | 0.020018 | 12.0049 | -144.5995 | 11.3322 | 4.391e+18 | 3.5171 | [6 empty] | 172.5842 | 70.0494 | 786.5396 | 0.16769 | 0.068064 | 0.76424 | 0.19267 | 0.17596 | 1.9945 | -139.2883 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 173.9757 | 70.6292 | 788.7843 | 0.16835 | 0.068347 | 0.7633 |  | 0.19332 | 0.17658 |  | 2.3369 | -139.5009 | 0.403 | 4.391e+18 | 0.1593 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | 0.63771 | 0.34062 | 0.021664 |  | 0.43889 | 0.52746 | 0.072572 | 79.406 | 25.9409 | 31.8525 | 2244.3827 | 6.6353 | [6 empty] | 31.3355 | 20.049 | 3.3663 | 0.57233 | 0.36619 | 0.061484 | 0.36632 | 0.52734 | 47.802 | 21.9703 | 2244.3827 | [6 empty] | 31.633 | 20.1225 | 3.7388 | 0.57002 | 0.3626 | 0.067373 |  | 0.36709 | 0.52541 |  | 48.1149 | 21.4963 | 0.5679 | 2244.3827 | 0.4865 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | 0.57496 | 0.30405 | 0.12099 |  | 0.41825 | 0.49766 | 0.069687 | 73.6676 | 16.6624 | 30.1283 | 2244.3827 | 6.3497 | [6 empty] | 32.8173 | 20.6134 | 11.467 | 0.50568 | 0.31763 | 0.17669 | 0.34873 | 0.49286 | 43.7761 | 12.8918 | 2244.3827 | [6 empty] | 33.0188 | 20.6007 | 11.4534 | 0.50741 | 0.31658 | 0.17601 |  | 0.3509 | 0.49259 |  | 44.3541 | 12.8147 | 0.5831 | 2244.3827 | 0.2046 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | 0.44678 | 0.22684 | 0.32637 |  | 0.37012 | 0.42282 | 0.066377 | 60.8166 | -7.6963 | 27.2995 | 5154.287 | 6.5012 | [6 empty] | 38.144 | 22.6424 | 40.5872 | 0.37627 | 0.22336 | 0.40037 | 0.30543 | 0.40794 | 33.7096 | -10.9328 | 8808.3385 | [6 empty] | 38.6624 | 22.7792 | 42.1262 | 0.37331 | 0.21994 | 0.40675 |  | 0.30519 | 0.40458 |  | 33.7565 | -11.9442 | 1.0124 | 9316.5292 | 0.4583 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | 0.33355 | 0.15959 | 0.50687 |  | 0.31408 | 0.33811 | 0.051202 | 44.5583 | -38.2901 | 20.8533 | 1.3722e+17 | 5.6715 | [6 empty] | 47.9487 | 26.3771 | 94.1875 | 0.28454 | 0.15653 | 0.55893 | 0.26412 | 0.32691 | 23.7224 | -37.4369 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 48.0549 | 26.4201 | 93.9876 | 0.28526 | 0.15683 | 0.55791 |  | 0.26465 | 0.32738 |  | 23.9109 | -37.3241 | 0.2196 | 2.9273e+18 | 0.0663 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | 0.26664 | 0.11967 | 0.61368 |  | 0.27328 | 0.27597 | 0.038608 | 32.483 | -65.2884 | 16.7414 | 2.9273e+18 | 5.0529 | [6 empty] | 62.6192 | 31.9651 | 174.3885 | 0.23281 | 0.11884 | 0.64835 | 0.23513 | 0.27006 | 16.1938 | -61.4233 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 62.9657 | 32.1519 | 174.5843 | 0.23346 | 0.11921 | 0.64732 |  | 0.23561 | 0.27069 |  | 16.4107 | -61.3932 | 0.2189 | 2.9273e+18 | 0.0883 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | 0.22921 | 0.097208 | 0.67358 |  | 0.24726 | 0.23594 | 0.030901 | 24.5251 | -88.0419 | 14.6612 | 4.391e+18 | 4.5969 | [6 empty] | 82.4472 | 39.5177 | 282.7845 | 0.2037 | 0.097635 | 0.69867 | 0.21646 | 0.23344 | 10.7952 | -82.8996 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 82.7892 | 39.6527 | 281.9323 | 0.20473 | 0.098059 | 0.69721 |  | 0.21738 | 0.23427 |  | 11.1758 | -82.7208 | 0.4205 | 2.9273e+18 | 0.1299 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | 0.2052 | 0.082911 | 0.71189 |  | 0.22899 | 0.20817 | 0.0246 | 18.4099 | -108.8665 | 13.1292 | 4.391e+18 | 4.139 | [6 empty] | 107.6697 | 49.1251 | 420.6711 | 0.18645 | 0.08507 | 0.72848 | 0.20445 | 0.20988 | 6.8093 | -102.7181 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 108.4201 | 49.3192 | 422.9355 | 0.18671 | 0.084934 | 0.72835 |  | 0.20485 | 0.20967 |  | 7.0007 | -103.01 | 0.349 | 2.9273e+18 | 0.107 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | 0.19079 | 0.07431 | 0.7349 |  | 0.21742 | 0.19053 | 0.021248 | 14.2893 | -127.4693 | 12.1509 | 2.9273e+18 | 3.8026 | [6 empty] | 138.488 | 60.864 | 589.1487 | 0.17563 | 0.07719 | 0.74718 | 0.19651 | 0.19432 | 3.7219 | -121.4714 | 4.391e+18 | [6 empty] | 139.4207 | 61.1463 | 593.015 | 0.17569 | 0.077051 | 0.74726 |  | 0.19667 | 0.19407 |  | 3.8046 | -121.8621 | 0.3994 | 2.9273e+18 | 0.0994 | [25 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | 0.18118 | 0.068824 | 0.75 |  | 0.20924 | 0.17884 | 0.018765 | 11.0784 | -144.7425 | 11.223 | 2.9273e+18 | 3.4874 | [6 empty] | 174.7691 | 74.6837 | 787.4909 | 0.16854 | 0.072023 | 0.75943 | 0.19114 | 0.18377 | 1.2369 | -139.3481 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 176.4358 | 75.6531 | 790.8339 | 0.16917 | 0.07254 | 0.75829 |  | 0.19158 | 0.18483 |  | 1.4842 | -139.6163 | 0.3648 | 4.391e+18 | 0.2234 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | 0.53632 | 0.4306 | 0.033082 |  | 0.30238 | 0.54625 | 0.045723 | 47.1347 | 41.7056 | 22.2863 | 2244.3827 | 7.7798 | [6 empty] | 39.1898 | 36.7082 | 6.7863 | 0.47397 | 0.44396 | 0.082075 | 0.25691 | 0.54144 | 25.5995 | 35.9684 | 2244.3827 | [6 empty] | 39.1288 | 36.5998 | 6.7763 | 0.47426 | 0.44361 | 0.082132 |  | 0.25723 | 0.54137 |  | 25.6819 | 35.885 | 0.1172 | 2244.3827 | 0.0816 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | 0.4964 | 0.39418 | 0.10943 |  | 0.29471 | 0.52656 | 0.042685 | 44.3299 | 33.8206 | 20.9468 | 2244.3827 | 7.5442 | [6 empty] | 40.6716 | 37.2726 | 14.887 | 0.43812 | 0.40151 | 0.16037 | 0.25245 | 0.52055 | 24.1137 | 28.3367 | 2988.1021 | [6 empty] | 40.8751 | 37.4199 | 14.9639 | 0.4383 | 0.40125 | 0.16046 |  | 0.25268 | 0.52047 |  | 24.249 | 28.3648 | 0.1382 | 2986.3622 | 0.0805 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | 0.4094 | 0.30634 | 0.28426 |  | 0.27959 | 0.4707 | 0.041073 | 38.9787 | 10.7105 | 19.7599 | 4442.3474 | 7.2833 | [6 empty] | 45.9983 | 39.3016 | 44.0072 | 0.35573 | 0.30394 | 0.34033 | 0.23972 | 0.46084 | 19.8206 | 5.8709 | 5933.0285 | [6 empty] | 45.7531 | 39.188 | 44.5976 | 0.3532 | 0.30252 | 0.34428 |  | 0.23849 | 0.45961 |  | 19.3161 | 5.3858 | 0.6999 | 6050.6124 | 0.3067 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | 0.32085 | 0.22047 | 0.45868 |  | 0.25648 | 0.39653 | 0.032704 | 30.0878 | -21.8873 | 15.5611 | 16134.9686 | 5.9876 | [6 empty] | 55.803 | 43.0363 | 97.6076 | 0.28406 | 0.21907 | 0.49687 | 0.22452 | 0.3896 | 14.5595 | -22.8976 | 39699.8514 | [6 empty] | 55.6376 | 43.1336 | 97.805 | 0.28303 | 0.21942 | 0.49754 |  | 0.22343 | 0.38974 |  | 14.1314 | -22.866 | 0.4292 | 40609.9011 | 0.2135 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | 0.26305 | 0.1636 | 0.57335 |  | 0.23713 | 0.33184 | 0.025955 | 22.5429 | -53.143 | 12.9336 | 2.9273e+18 | 5.1501 | [6 empty] | 70.4735 | 48.6244 | 177.8086 | 0.23736 | 0.16377 | 0.59887 | 0.21143 | 0.32823 | 9.8014 | -50.9223 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 70.5295 | 48.7166 | 179.7041 | 0.23592 | 0.16296 | 0.60112 |  | 0.21047 | 0.32711 |  | 9.3955 | -51.4581 | 0.6722 | 2.9273e+18 | 0.2111 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | 0.22862 | 0.12918 | 0.6422 |  | 0.22343 | 0.28405 | 0.021897 | 17.111 | -79.9166 | 11.8142 | 2.9273e+18 | 4.593 | [6 empty] | 90.3015 | 56.177 | 286.2045 | 0.2087 | 0.12983 | 0.66146 | 0.20161 | 0.28221 | 5.9527 | -76.0348 | 4.391e+18 | [6 empty] | 89.9788 | 56.1085 | 286.2561 | 0.20812 | 0.12978 | 0.6621 |  | 0.20103 | 0.28205 |  | 5.6768 | -76.0625 | 0.2774 | 4.391e+18 | 0.1176 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | 0.20565 | 0.10666 | 0.68769 |  | 0.21264 | 0.24813 | 0.01808 | 12.5301 | -103.9075 | 11.0614 | 2.9273e+18 | 4.048 | [6 empty] | 115.524 | 65.7844 | 424.0912 | 0.19082 | 0.10866 | 0.70051 | 0.1946 | 0.24933 | 2.9037 | -98.4589 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 115.7048 | 65.7275 | 429.2033 | 0.18948 | 0.10764 | 0.70288 |  | 0.19371 | 0.24759 |  | 2.4556 | -99.2929 | 0.9467 | 4.391e+18 | 0.2068 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | 0.19153 | 0.092573 | 0.7159 |  | 0.20552 | 0.2235 | 0.016086 | 9.3632 | -124.5668 | 10.561 | 2.9273e+18 | 3.6543 | [6 empty] | 146.3423 | 77.5232 | 592.5688 | 0.17925 | 0.094953 | 0.7258 | 0.18963 | 0.22602 | 0.444 | -118.9114 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 146.7202 | 77.877 | 594.2958 | 0.17917 | 0.0951 | 0.72573 |  | 0.18945 | 0.22626 |  | 0.3489 | -119.0339 | 0.1551 | 2.9273e+18 | 0.0915 | [25 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | 0.18197 | 0.083567 | 0.73446 |  | 0.20003 | 0.20669 | 0.014209 | 6.7168 | -143.0911 | 9.8214 | 2.9273e+18 | 3.2619 | [6 empty] | 182.6234 | 91.3429 | 790.911 | 0.1715 | 0.085778 | 0.74273 | 0.18609 | 0.20942 | -1.5867 | -137.8459 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 183.7516 | 92.2994 | 796.9163 | 0.17126 | 0.086023 | 0.74272 |  | 0.18565 | 0.20982 |  | -1.8487 | -138.2604 | 0.4903 | 4.391e+18 | 0.2296 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | 0.43721 | 0.51846 | 0.044332 |  | 0.20951 | 0.55901 | 0.017807 | 11.1908 | 61.2166 | 11.9931 | 1945.4479 | 6.1481 | [6 empty] | 53.6469 | 67.3722 | 13.0815 | 0.40005 | 0.5024 | 0.09755 | 0.19447 | 0.54949 | 2.8669 | 52.5824 | 3118.8491 | [6 empty] | 53.6114 | 66.9762 | 12.5702 | 0.40262 | 0.50298 | 0.094401 |  | 0.19567 | 0.55 |  | 3.467 | 52.6962 | 0.6108 | 3091.5601 | 0.3605 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | 0.41502 | 0.48686 | 0.098124 |  | 0.20719 | 0.54688 | 0.01638 | 10.0076 | 55.0496 | 11.2377 | 3008.5904 | 5.3647 | [6 empty] | 55.1287 | 67.9366 | 21.1821 | 0.38218 | 0.47097 | 0.14685 | 0.19382 | 0.53741 | 2.5502 | 46.6429 | 3422.6164 | [6 empty] | 54.9497 | 67.6537 | 20.8442 | 0.38306 | 0.47163 | 0.14531 |  | 0.19412 | 0.53775 |  | 2.6966 | 46.72 | 0.1655 | 3409.8115 | 0.1234 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | 0.36423 | 0.40086 | 0.23491 |  | 0.20572 | 0.50943 | 0.017157 | 9.3431 | 35.1721 | 10.814 | 4129.0904 | 5.7848 | [6 empty] | 60.4554 | 69.9656 | 50.3024 | 0.33452 | 0.38714 | 0.27834 | 0.19179 | 0.49942 | 1.5393 | 27.686 | 4788.1317 | [6 empty] | 59.911 | 69.6441 | 50.4438 | 0.33284 | 0.38691 | 0.28025 |  | 0.19081 | 0.49908 |  | 1.0318 | 27.4521 | 0.5588 | 4821.9183 | 0.362 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | 0.25706 | 0.22958 | 0.51336 |  | 0.1962 | 0.39426 | 0.010817 | 4.28 | -29.8394 | 5.8288 | 84121.9727 | 4.5722 | [6 empty] | 84.9306 | 79.2883 | 184.1037 | 0.24383 | 0.22763 | 0.52854 | 0.18599 | 0.39068 | -1.542 | -30.1202 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 85.1927 | 79.6139 | 185.3873 | 0.24327 | 0.22734 | 0.52938 |  | 0.18565 | 0.39036 |  | -1.7314 | -30.3515 | 0.2989 | 2.9273e+18 | 0.1565 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | 0.22723 | 0.1801 | 0.59267 |  | 0.19311 | 0.34438 | 0.0099856 | 2.5807 | -60.8662 | 5.9325 | 2.9273e+18 | 3.7372 | [6 empty] | 104.7586 | 86.8409 | 292.4996 | 0.2164 | 0.17939 | 0.60421 | 0.1834 | 0.34206 | -3.0865 | -59.1119 | 4.391e+18 | [6 empty] | 104.7436 | 86.9864 | 290.0661 | 0.2174 | 0.18055 | 0.60205 |  | 0.18378 | 0.34341 |  | -2.8683 | -58.3899 | 0.7542 | 4.391e+18 | 0.2019 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | 0.20611 | 0.14596 | 0.64793 |  | 0.18999 | 0.30273 | 0.0087019 | 0.7405 | -89.3658 | 6.491 | 2.9273e+18 | 3.343 | [6 empty] | 129.9811 | 96.4483 | 430.3863 | 0.1979 | 0.14684 | 0.65526 | 0.18129 | 0.30268 | -4.4929 | -85.526 | 4.391e+18 | [6 empty] | 130.5397 | 96.9688 | 428.1751 | 0.19909 | 0.14789 | 0.65302 |  | 0.18196 | 0.30413 |  | -4.1028 | -84.8644 | 0.768 | 4.391e+18 | 0.2324 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | 0.19258 | 0.12359 | 0.68382 |  | 0.18798 | 0.27143 | 0.0083461 | -0.5392 | -113.7552 | 6.832 | 4.391e+18 | 3.0506 | [6 empty] | 160.7994 | 108.1872 | 598.8639 | 0.18528 | 0.12466 | 0.69005 | 0.17965 | 0.27196 | -5.7605 | -109.349 | 4.391e+18 | [6 empty] | 161.7567 | 109.046 | 599.8095 | 0.1858 | 0.12525 | 0.68895 |  | 0.17989 | 0.27285 |  | -5.6344 | -109.1723 | 0.217 | 4.391e+18 | 0.1785 | [25 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | 0.18319 | 0.10893 | 0.70788 |  | 0.18594 | 0.24878 | 0.0075431 | -1.9661 | -134.9371 | 6.4007 | 2.9273e+18 | 2.6808 | [6 empty] | 197.0805 | 122.0069 | 797.2061 | 0.17655 | 0.1093 | 0.71415 | 0.1784 | 0.2485 | -6.9047 | -130.8653 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 198.5537 | 123.8426 | 798.0701 | 0.17721 | 0.11053 | 0.71227 |  | 0.17846 | 0.25045 |  | -6.9117 | -130.4224 | 0.4429 | 4.391e+18 | 0.367 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | 0.36632 | 0.58129 | 0.052391 |  | 0.15853 | 0.56602 | 0.013487 | -20.3871 | 80.9769 | 12.5202 | 3199.8919 | 4.8553 | [6 empty] | 75.2787 | 113.254 | 22.5007 | 0.35671 | 0.53666 | 0.10662 | 0.16351 | 0.55348 | -16.2449 | 69.1618 | 3414.614 | [6 empty] | 75.4014 | 113.2951 | 22.426 | 0.35715 | 0.53663 | 0.10622 |  | 0.16373 | 0.55353 |  | -16.1057 | 69.2024 | 0.145 | 3410.8572 | 0.0633 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | 0.35415 | 0.55613 | 0.089717 |  | 0.15801 | 0.55829 | 0.013455 | -20.8488 | 76.1747 | 12.5283 | 3370.6013 | 4.4486 | [6 empty] | 76.7605 | 113.8184 | 30.6014 | 0.34705 | 0.5146 | 0.13835 | 0.16368 | 0.54608 | -16.1684 | 64.5535 | 3593.9856 | [6 empty] | 76.7655 | 113.8538 | 31.3215 | 0.34588 | 0.51299 | 0.14113 |  | 0.16346 | 0.54547 |  | -16.315 | 64.1671 | 0.4133 | 3612.7579 | 0.1845 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | 0.32539 | 0.48164 | 0.19298 |  | 0.16011 | 0.53325 | 0.012382 | -19.6005 | 59.7616 | 11.2125 | 4006.8382 | 4.1115 | [6 empty] | 82.0873 | 115.8474 | 59.7216 | 0.31859 | 0.44962 | 0.23179 | 0.16426 | 0.52158 | -15.9204 | 49.1703 | 4341.8336 | [6 empty] | 81.8616 | 115.6992 | 60.509 | 0.31721 | 0.44833 | 0.23447 |  | 0.16382 | 0.52094 |  | -16.1995 | 48.7248 | 0.5258 | 4372.6125 | 0.2115 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | 0.28468 | 0.38597 | 0.32935 |  | 0.16124 | 0.49187 | 0.0091711 | -19.0592 | 31.8781 | 7.8386 | 5809.9183 | 3.8069 | [6 empty] | 91.8919 | 119.5821 | 113.322 | 0.28292 | 0.36818 | 0.3489 | 0.16516 | 0.48357 | -15.555 | 24.8663 | 6260.3896 | [6 empty] | 92.1569 | 119.8548 | 115.937 | 0.28101 | 0.36547 | 0.35352 |  | 0.16473 | 0.48204 |  | -15.8516 | 23.8777 | 1.0322 | 6382.0908 | 0.4027 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | 0.25023 | 0.30286 | 0.44691 |  | 0.16318 | 0.44437 | 0.005951 | -18.0321 | -0.9752 | 4.4408 | 11229.5902 | 3.991 | [6 empty] | 106.5625 | 125.1701 | 193.523 | 0.25058 | 0.29434 | 0.45507 | 0.1662 | 0.43925 | -15.1684 | -4.3694 | 12235.7315 | [6 empty] | 106.88 | 125.2757 | 194.5832 | 0.25046 | 0.29357 | 0.45598 |  | 0.16637 | 0.43875 |  | -15.0628 | -4.7058 | 0.3526 | 12356.5552 | 0.2447 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | 0.22544 | 0.2412 | 0.53336 |  | 0.16566 | 0.39878 | 0.0039729 | -16.655 | -33.7928 | 2.0897 | 2.1955e+18 | 2.992 | [6 empty] | 126.3905 | 132.7227 | 301.9189 | 0.22528 | 0.23657 | 0.53815 | 0.16724 | 0.39514 | -14.845 | -34.8371 | 4.391e+18 | [6 empty] | 126.825 | 132.8604 | 303.9626 | 0.22501 | 0.23572 | 0.53928 |  | 0.16734 | 0.39442 |  | -14.7847 | -35.3459 | 0.5123 | 4.391e+18 | 0.2341 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | 0.2066 | 0.19568 | 0.59772 |  | 0.16746 | 0.35686 | 0.001781 | -15.7666 | -65.6471 | 1.8282 | 4.391e+18 | 2.2124 | [6 empty] | 151.613 | 142.3301 | 439.8056 | 0.20663 | 0.19398 | 0.5994 | 0.16818 | 0.35524 | -14.6337 | -64.2122 | 4.391e+18 | [6 empty] | 152.6428 | 143.1033 | 444.7402 | 0.20614 | 0.19326 | 0.60061 |  | 0.16804 | 0.35447 |  | -14.7645 | -64.9075 | 0.7075 | 4.391e+18 | 0.1738 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | 0.19386 | 0.16412 | 0.64202 |  | 0.16925 | 0.32239 | 0.0013123 | -14.874 | -93.7961 | 2.334 | 4.391e+18 | 1.8723 | [6 empty] | 182.4312 | 154.069 | 608.2832 | 0.19309 | 0.16307 | 0.64383 | 0.16898 | 0.3211 | -14.55 | -91.4847 | 4.391e+18 | [6 empty] | 183.4707 | 155.1156 | 611.2208 | 0.19317 | 0.16331 | 0.64352 |  | 0.16895 | 0.32138 |  | -14.6193 | -91.5441 | 0.0913 | 4.391e+18 | 0.1577 | [25 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | 0.18474 | 0.14247 | 0.67279 |  | 0.17026 | 0.29544 | 0.0025092 | -14.6038 | -118.3176 | 2.0329 | 4.391e+18 | 1.7664 | [6 empty] | 218.7124 | 167.8887 | 806.6254 | 0.18329 | 0.1407 | 0.676 | 0.16965 | 0.293 | -14.5884 | -116.2848 | 4.391e+18 | [6 empty] | 220.3641 | 170.2491 | 809.7769 | 0.18358 | 0.14183 | 0.67459 |  | 0.1694 | 0.29447 |  | -14.864 | -115.8547 | 0.5108 | 4.391e+18 | 0.3857 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | 0.31987 | 0.62248 | 0.057653 |  | 0.13016 | 0.56992 | 0.022307 | -47.3627 | 100.2648 | 21.406 | 3433.5258 | 5.1971 | [6 empty] | 104.5153 | 175.2657 | 35.2314 | 0.33178 | 0.55638 | 0.11184 | 0.14725 | 0.55558 | -32.2214 | 85.1336 | 3560.8023 | [6 empty] | 104.1625 | 174.0718 | 34.5408 | 0.33303 | 0.55654 | 0.11043 |  | 0.14781 | 0.55577 |  | -31.6943 | 85.0391 | 0.5355 | 3549.4201 | 0.2362 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | 0.31295 | 0.60303 | 0.084014 |  | 0.13026 | 0.56473 | 0.022257 | -47.4441 | 96.3927 | 21.4492 | 3545.4846 | 5.1237 | [6 empty] | 105.9971 | 175.8301 | 43.332 | 0.32599 | 0.54075 | 0.13326 | 0.14755 | 0.55072 | -32.0264 | 81.481 | 3677.2728 | [6 empty] | 105.8293 | 174.7196 | 44.3582 | 0.32572 | 0.53775 | 0.13653 |  | 0.14803 | 0.54988 |  | -31.5733 | 80.6068 | 0.9845 | 3693.1792 | 0.2756 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | 0.29617 | 0.54234 | 0.16149 |  | 0.13288 | 0.54746 | 0.020579 | -45.5859 | 82.8914 | 19.8945 | 3950.0177 | 4.9858 | [6 empty] | 111.3238 | 177.8591 | 72.4523 | 0.30783 | 0.49182 | 0.20035 | 0.1486 | 0.53419 | -31.3646 | 68.9793 | 4139.7362 | [6 empty] | 110.6429 | 176.4036 | 72.6226 | 0.30762 | 0.49046 | 0.20192 |  | 0.14879 | 0.53374 |  | -31.1134 | 68.3885 | 0.642 | 4151.824 | 0.2322 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | 0.26914 | 0.45632 | 0.27453 |  | 0.13563 | 0.5174 | 0.017967 | -43.6721 | 58.8319 | 17.0706 | 4983.1912 | 4.9933 | [6 empty] | 121.1285 | 181.5937 | 126.0526 | 0.2825 | 0.42352 | 0.29398 | 0.15032 | 0.50706 | -30.2878 | 48.2363 | 5200.7143 | [6 empty] | 121.0911 | 180.86 | 125.7108 | 0.28315 | 0.4229 | 0.29395 |  | 0.15084 | 0.50691 |  | -29.829 | 48.0356 | 0.5008 | 5198.2645 | 0.1798 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | 0.24367 | 0.37279 | 0.38354 |  | 0.13951 | 0.48025 | 0.014907 | -40.9387 | 28.6444 | 13.8844 | 7273.7123 | 5.0974 | [6 empty] | 135.799 | 187.1818 | 206.2536 | 0.2566 | 0.35368 | 0.38972 | 0.15249 | 0.47291 | -28.9518 | 21.6378 | 7533.5884 | [6 empty] | 135.9238 | 186.3177 | 206.5992 | 0.25702 | 0.35231 | 0.39066 |  | 0.15313 | 0.47229 |  | -28.3805 | 21.1036 | 0.7822 | 7572.3886 | 0.3041 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | 0.22356 | 0.30455 | 0.4719 |  | 0.14406 | 0.44155 | 0.012161 | -37.7199 | -3.5462 | 11.1086 | 13965.022 | 5.8751 | [6 empty] | 155.627 | 194.7344 | 314.6496 | 0.23402 | 0.29283 | 0.47315 | 0.15483 | 0.43591 | -27.5362 | -7.984 | 14664.8818 | [6 empty] | 155.9388 | 194.06 | 318.1327 | 0.2334 | 0.29045 | 0.47615 |  | 0.15512 | 0.43433 |  | -27.2654 | -9.2504 | 1.2951 | 15287.5396 | 0.6838 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | 0.20704 | 0.25034 | 0.54261 |  | 0.14815 | 0.40305 | 0.0096672 | -34.8752 | -36.6331 | 8.8385 | 2.1955e+18 | 5.8006 | [6 empty] | 180.8495 | 204.3418 | 452.5362 | 0.21588 | 0.24392 | 0.54019 | 0.15714 | 0.39949 | -26.1878 | -38.2607 | 2.1955e+18 | [6 empty] | 181.4424 | 204.7391 | 453.9524 | 0.21597 | 0.2437 | 0.54033 |  | 0.15728 | 0.39933 |  | -26.0881 | -38.4243 | 0.1916 | 2.1955e+18 | 0.1288 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | 0.1953 | 0.21059 | 0.5941 |  | 0.15209 | 0.36899 | 0.0078485 | -32.1374 | -67.1834 | 7.1536 | 4.391e+18 | 4.9734 | [6 empty] | 211.6678 | 216.0807 | 621.0138 | 0.20183 | 0.20603 | 0.59214 | 0.15927 | 0.36583 | -24.9987 | -67.6447 | 4.391e+18 | [6 empty] | 212.6034 | 216.9079 | 622.8481 | 0.20203 | 0.20612 | 0.59186 |  | 0.15941 | 0.36593 |  | -24.9207 | -67.6647 | 0.0805 | 4.391e+18 | 0.1014 | [25 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | 0.18653 | 0.18174 | 0.63173 |  | 0.15519 | 0.34021 | 0.0071858 | -30.15 | -94.6586 | 6.1508 | 4.391e+18 | 4.2548 | [6 empty] | 247.9489 | 229.9004 | 819.356 | 0.19114 | 0.17723 | 0.63163 | 0.16115 | 0.33619 | -24.0181 | -95.1396 | 4.391e+18 | [6 empty] | 249.2407 | 231.6227 | 820.0899 | 0.19158 | 0.17804 | 0.63038 |  | 0.16122 | 0.3371 |  | -24.0301 | -94.6388 | 0.5009 | 4.391e+18 | 0.1832 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | 0.28968 | 0.64925 | 0.06107 |  | 0.11347 | 0.57221 | 0.028963 | -70.7697 | 118.7846 | 30.8137 | 3565.1823 | 5.9278 | [6 empty] | 141.7061 | 254.1486 | 51.4256 | 0.31682 | 0.56821 | 0.11497 | 0.13797 | 0.55677 | -46.0014 | 100.4538 | 3642.4208 | [6 empty] | 142.2733 | 253.547 | 51.2364 | 0.31824 | 0.56715 | 0.11461 |  | 0.13883 | 0.55668 |  | -45.1819 | 100.2703 | 0.8399 | 3634.5442 | 0.2153 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | 0.28556 | 0.63421 | 0.080224 |  | 0.11378 | 0.56855 | 0.028798 | -70.6287 | 115.581 | 30.7383 | 3643.0523 | 5.9412 | [6 empty] | 143.1879 | 254.713 | 59.5262 | 0.31303 | 0.55684 | 0.13013 | 0.13826 | 0.55339 | -45.7806 | 97.4864 | 3723.1178 | [6 empty] | 143.8347 | 254.0927 | 58.8318 | 0.3149 | 0.55629 | 0.1288 |  | 0.13925 | 0.55348 |  | -44.8431 | 97.4682 | 0.9377 | 3708.8822 | 0.2727 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | 0.27528 | 0.58576 | 0.13896 |  | 0.11617 | 0.55619 | 0.027261 | -68.6394 | 104.3464 | 29.2013 | 3919.6338 | 5.8965 | [6 empty] | 148.5147 | 256.742 | 88.6465 | 0.3007 | 0.51982 | 0.17948 | 0.13927 | 0.5417 | -45.0172 | 87.1795 | 4034.1661 | [6 empty] | 149.2461 | 256.6371 | 88.408 | 0.30194 | 0.5192 | 0.17886 |  | 0.14 | 0.54168 |  | -44.34 | 87.1435 | 0.6781 | 4024.9738 | 0.1873 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | 0.25684 | 0.512 | 0.23115 |  | 0.11904 | 0.53393 | 0.025036 | -66.2701 | 83.7525 | 26.6415 | 4581.0852 | 5.9977 | [6 empty] | 158.3193 | 260.4766 | 142.2468 | 0.28219 | 0.46427 | 0.25354 | 0.14097 | 0.52186 | -43.7261 | 69.5562 | 4702.751 | [6 empty] | 158.7848 | 260.4095 | 142.2356 | 0.28282 | 0.46383 | 0.25335 |  | 0.1414 | 0.52179 |  | -43.3261 | 69.487 | 0.4059 | 4698.4035 | 0.112 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | 0.23794 | 0.43376 | 0.3283 |  | 0.12314 | 0.50507 | 0.022192 | -62.8561 | 56.7692 | 23.4498 | 5868.468 | 6.1014 | [6 empty] | 172.9899 | 266.0647 | 222.4478 | 0.26151 | 0.40221 | 0.33628 | 0.14322 | 0.49564 | -42.031 | 45.989 | 5991.9259 | [6 empty] | 173.7414 | 266.1033 | 223.1723 | 0.26205 | 0.40135 | 0.3366 |  | 0.14374 | 0.49535 |  | -41.5559 | 45.7268 | 0.5427 | 5998.0553 | 0.1509 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | 0.22177 | 0.36432 | 0.41391 |  | 0.12804 | 0.47326 | 0.01937 | -58.7556 | 26.5846 | 20.348 | 8460.8343 | 6.2354 | [6 empty] | 192.8179 | 273.6173 | 330.8438 | 0.24184 | 0.34319 | 0.41497 | 0.14581 | 0.46555 | -40.1034 | 18.4521 | 8643.5552 | [6 empty] | 193.6736 | 273.7442 | 330.9515 | 0.24259 | 0.34288 | 0.41453 |  | 0.14637 | 0.46549 |  | -39.5869 | 18.404 | 0.5187 | 8624.8334 | 0.1765 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | 0.20753 | 0.30525 | 0.48722 |  | 0.13287 | 0.4397 | 0.016636 | -54.7526 | -5.928 | 17.4172 | 16498.909 | 7.013 | [6 empty] | 218.0404 | 283.2247 | 468.7304 | 0.22478 | 0.29199 | 0.48323 | 0.14851 | 0.43405 | -38.1126 | -11.0729 | 16547.5411 | [6 empty] | 218.8241 | 283.0613 | 468.9133 | 0.22541 | 0.29158 | 0.48302 |  | 0.14908 | 0.43389 |  | -37.572 | -11.229 | 0.5626 | 16530.7767 | 0.2606 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | 0.19681 | 0.25939 | 0.5438 |  | 0.13765 | 0.4082 | 0.01443 | -50.7827 | -37.2891 | 15.0484 | 1.0978e+18 | 7.5164 | [6 empty] | 248.8586 | 294.9636 | 637.208 | 0.21071 | 0.24975 | 0.53954 | 0.15117 | 0.40314 | -36.1936 | -40.9784 | 1.0978e+18 | [6 empty] | 250.0483 | 295.4983 | 634.0505 | 0.21198 | 0.25051 | 0.53751 |  | 0.1519 | 0.40389 |  | -35.519 | -40.2897 | 0.964 | 1.0978e+18 | 0.25 | [25 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | 0.18847 | 0.22421 | 0.58732 |  | 0.14188 | 0.37976 | 0.012941 | -47.3876 | -66.6468 | 13.3519 | 4.391e+18 | 7.7929 | [6 empty] | 285.1398 | 308.7833 | 835.5502 | 0.19947 | 0.21601 | 0.58452 | 0.15364 | 0.37436 | -34.4488 | -69.9424 | 4.391e+18 | [6 empty] | 287.0139 | 310.947 | 838.119 | 0.19986 | 0.21652 | 0.58362 |  | 0.15378 | 0.37486 |  | -34.4095 | -69.6483 | 0.2967 | 4.391e+18 | 0.1601 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | 0.27003 | 0.66671 | 0.063259 |  | 0.10326 | 0.57363 | 0.033207 | -91.2676 | 136.4083 | 39.24 | 3644.2652 | 6.5102 | [6 empty] | 187.148 | 350.5321 | 71.2126 | 0.30736 | 0.57569 | 0.11695 | 0.13229 | 0.5575 | -58.2617 | 115.1858 | 3691.9865 | [6 empty] | 188.4056 | 349.9149 | 71.5512 | 0.30893 | 0.57375 | 0.11732 |  | 0.13334 | 0.55721 |  | -57.1353 | 114.8018 | 1.1901 | 3686.7138 | 0.2415 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | 0.26741 | 0.65493 | 0.07766 |  | 0.1036 | 0.57092 | 0.033003 | -90.982 | 133.6407 | 39.018 | 3701.2302 | 6.5249 | [6 empty] | 188.6298 | 351.0965 | 79.3132 | 0.30471 | 0.56716 | 0.12812 | 0.13253 | 0.55504 | -58.0463 | 112.7208 | 3750.6976 | [6 empty] | 189.8688 | 350.4178 | 77.6138 | 0.30728 | 0.56711 | 0.12561 |  | 0.13373 | 0.55534 |  | -56.7641 | 112.9392 | 1.3006 | 3728.6845 | 0.3678 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | 0.26067 | 0.61625 | 0.12308 |  | 0.1056 | 0.56172 | 0.03172 | -89.0783 | 124.1397 | 37.5855 | 3901.4786 | 6.5178 | [6 empty] | 193.9565 | 353.1255 | 108.4334 | 0.29588 | 0.5387 | 0.16542 | 0.13339 | 0.54643 | -57.2936 | 104.0798 | 3972.8059 | [6 empty] | 195.4135 | 353.187 | 106.5548 | 0.29827 | 0.53909 | 0.16264 |  | 0.13447 | 0.54683 |  | -56.1837 | 104.502 | 1.1875 | 3947.383 | 0.3432 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | 0.2476 | 0.55424 | 0.19816 |  | 0.10817 | 0.54482 | 0.029843 | -86.6333 | 106.4208 | 35.2395 | 4359.8233 | 6.6379 | [6 empty] | 203.7612 | 356.8601 | 162.0338 | 0.28196 | 0.49382 | 0.22422 | 0.13488 | 0.5315 | -55.991 | 89.0176 | 4430.9066 | [6 empty] | 204.9081 | 356.2791 | 161.1079 | 0.28369 | 0.49326 | 0.22305 |  | 0.13587 | 0.53155 |  | -54.9254 | 89.0059 | 1.0656 | 4414.4878 | 0.2733 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | 0.23331 | 0.48382 | 0.28287 |  | 0.11191 | 0.52216 | 0.027319 | -83.0653 | 82.5211 | 32.1585 | 5188.2533 | 6.7428 | [6 empty] | 218.4317 | 362.4482 | 242.2348 | 0.26537 | 0.44034 | 0.29429 | 0.13691 | 0.51114 | -54.2209 | 68.3023 | 5254.4501 | [6 empty] | 219.4461 | 361.7014 | 244.1324 | 0.26591 | 0.43828 | 0.29582 |  | 0.13764 | 0.51045 |  | -53.4114 | 67.522 | 1.1244 | 5274.9337 | 0.2372 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | 0.22025 | 0.41688 | 0.36287 |  | 0.1165 | 0.49615 | 0.024659 | -78.6788 | 54.8303 | 28.9708 | 6635.1547 | 6.8075 | [6 empty] | 238.2597 | 370.0008 | 350.6307 | 0.24847 | 0.38586 | 0.36566 | 0.13933 | 0.48683 | -52.1183 | 43.2609 | 6717.7386 | [6 empty] | 239.6624 | 370.0497 | 348.3262 | 0.25016 | 0.38626 | 0.36358 |  | 0.14025 | 0.48724 |  | -51.1538 | 43.6894 | 1.0554 | 6659.9459 | 0.314 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | 0.20802 | 0.35648 | 0.4355 |  | 0.12126 | 0.46757 | 0.02197 | -74.1462 | 23.9392 | 25.7624 | 9612.387 | 6.9661 | [6 empty] | 263.4822 | 379.6082 | 488.5174 | 0.23284 | 0.33546 | 0.4317 | 0.14198 | 0.46025 | -49.8353 | 15.4139 | 9615.9276 | [6 empty] | 264.3746 | 379.558 | 492.1242 | 0.23271 | 0.3341 | 0.43319 |  | 0.14225 | 0.45951 |  | -49.5445 | 14.6264 | 0.8395 | 9722.2428 | 0.2706 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | 0.19834 | 0.30703 | 0.49462 |  | 0.12618 | 0.43948 | 0.019643 | -69.4736 | -6.97 | 23.0039 | 18004.6205 | 7.9958 | [6 empty] | 294.3004 | 391.3471 | 656.995 | 0.21919 | 0.29148 | 0.48933 | 0.1447 | 0.43293 | -47.5123 | -13.8169 | 17973.8475 | [6 empty] | 295.1313 | 391.2498 | 659.0934 | 0.21935 | 0.29079 | 0.48986 |  | 0.14501 | 0.43252 |  | -47.1764 | -14.2559 | 0.5528 | 18165.1672 | 0.2491 | [25 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | 0.19046 | 0.26717 | 0.54237 |  | 0.13078 | 0.41278 | 0.017775 | -65.1469 | -37.024 | 20.7637 | 3.2018e+17 | 8.9443 | [6 empty] | 330.5816 | 405.1668 | 855.3372 | 0.20777 | 0.25465 | 0.53758 | 0.14735 | 0.40634 | -45.2781 | -43.0544 | 1.0978e+18 | [6 empty] | 332.826 | 405.8521 | 866.0165 | 0.20741 | 0.25292 | 0.53968 |  | 0.14762 | 0.40501 |  | -45.0163 | -44.5301 | 1.4987 | 1.0978e+18 | 0.5666 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | 0.25723 | 0.67816 | 0.06461 |  | 0.096854 | 0.57452 | 0.035813 | -109.6141 | 153.4899 | 46.9697 | 3693.1642 | 6.9745 | [6 empty] | 240.6449 | 464.0007 | 94.507 | 0.30113 | 0.58062 | 0.11826 | 0.12862 | 0.55798 | -69.3552 | 129.2954 | 3723.859 | [6 empty] | 242.0729 | 463.8224 | 93.8684 | 0.30268 | 0.57995 | 0.11737 |  | 0.12943 | 0.558 |  | -68.4025 | 129.3005 | 0.9527 | 3713.6357 | 0.2174 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | 0.25545 | 0.66888 | 0.075664 |  | 0.09717 | 0.57247 | 0.035627 | -109.2585 | 151.0742 | 46.6689 | 3736.1209 | 6.9818 | [6 empty] | 242.1267 | 464.5651 | 102.6077 | 0.29918 | 0.57403 | 0.12679 | 0.12882 | 0.55611 | -69.155 | 127.206 | 3768.3221 | [6 empty] | 243.7259 | 464.4159 | 102.7866 | 0.30055 | 0.5727 | 0.12675 |  | 0.12967 | 0.55594 |  | -68.1635 | 126.9927 | 1.0141 | 3762.4099 | 0.1982 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | 0.25083 | 0.63791 | 0.11126 |  | 0.098816 | 0.56545 | 0.034591 | -107.4883 | 142.9589 | 45.3712 | 3885.9572 | 6.9882 | [6 empty] | 247.4534 | 466.5941 | 131.7279 | 0.29258 | 0.55168 | 0.15575 | 0.12953 | 0.54954 | -68.4506 | 119.8372 | 3934.4771 | [6 empty] | 248.339 | 465.7946 | 133.3136 | 0.29304 | 0.54964 | 0.15731 |  | 0.1301 | 0.54906 |  | -67.7448 | 119.1963 | 0.9534 | 3940.7601 | 0.1547 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | 0.2412 | 0.58628 | 0.17252 |  | 0.10099 | 0.55234 | 0.033071 | -105.1499 | 127.6221 | 43.262 | 4219.7562 | 7.1069 | [6 empty] | 257.2581 | 470.3288 | 185.3283 | 0.2818 | 0.51519 | 0.20301 | 0.13078 | 0.53798 | -67.2135 | 106.8272 | 4267.9582 | [6 empty] | 258.5703 | 470.1425 | 186.8818 | 0.28241 | 0.51348 | 0.20411 |  | 0.1314 | 0.53755 |  | -66.4919 | 106.3123 | 0.8865 | 4273.4681 | 0.1516 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | 0.23015 | 0.52449 | 0.24537 |  | 0.10422 | 0.53437 | 0.030945 | -101.6893 | 106.5154 | 40.3918 | 4793.8572 | 7.2133 | [6 empty] | 271.9286 | 475.9169 | 265.5293 | 0.26834 | 0.46964 | 0.26202 | 0.13253 | 0.52189 | -65.4938 | 88.5885 | 4841.6561 | [6 empty] | 274.2377 | 476.3673 | 267.5423 | 0.26935 | 0.46788 | 0.26277 |  | 0.13341 | 0.52142 |  | -64.4939 | 88.0793 | 1.1221 | 4846.519 | 0.2209 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | 0.21949 | 0.46239 | 0.31811 |  | 0.10826 | 0.51315 | 0.02862 | -97.3523 | 81.4533 | 37.3111 | 5720.8807 | 7.279 | [6 empty] | 291.7566 | 483.4695 | 373.9252 | 0.25389 | 0.42072 | 0.32539 | 0.13467 | 0.50213 | -63.3904 | 66.0031 | 5788.1702 | [6 empty] | 293.9018 | 483.7794 | 375.4071 | 0.25488 | 0.41955 | 0.32557 |  | 0.13549 | 0.5018 |  | -62.4524 | 65.6344 | 1.0079 | 5789.6763 | 0.2233 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | 0.20894 | 0.40319 | 0.38787 |  | 0.11263 | 0.48902 | 0.026131 | -92.6754 | 52.6241 | 34.0013 | 7351.8742 | 7.3541 | [6 empty] | 316.9791 | 493.0768 | 511.8118 | 0.2398 | 0.37302 | 0.38719 | 0.13709 | 0.47982 | -61.0266 | 40.1965 | 7394.8334 | [6 empty] | 319.3448 | 493.516 | 512.2509 | 0.24099 | 0.37243 | 0.38657 |  | 0.13796 | 0.47972 |  | -60.021 | 40.0862 | 1.0117 | 7375.3404 | 0.2603 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | 0.20019 | 0.35234 | 0.44747 |  | 0.11728 | 0.46444 | 0.02388 | -87.6862 | 22.8985 | 31.0119 | 10415.9218 | 7.6333 | [6 empty] | 347.7974 | 504.8157 | 680.2894 | 0.22689 | 0.32932 | 0.44379 | 0.13967 | 0.45612 | -58.529 | 12.3346 | 10500.7873 | [6 empty] | 350.6437 | 505.1695 | 685.7438 | 0.22746 | 0.3277 | 0.44484 |  | 0.14046 | 0.45532 |  | -57.5953 | 11.3837 | 1.3327 | 10604.0037 | 0.4042 | [25 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | 0.19279 | 0.30954 | 0.49767 |  | 0.12185 | 0.44018 | 0.021908 | -82.808 | -6.9014 | 28.3802 | 18558.0109 | 8.919 | [6 empty] | 384.0785 | 518.6354 | 878.6317 | 0.21561 | 0.29115 | 0.49324 | 0.14226 | 0.43222 | -56.03 | -16.3024 | 19042.4115 | [6 empty] | 387.1167 | 519.2649 | 880.6723 | 0.21662 | 0.29057 | 0.49281 |  | 0.14314 | 0.432 |  | -54.9985 | -16.5744 | 1.0669 | 18975.4004 | 0.3917 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | 0.64144 | 0.28431 | 0.07425 |  | 0.50025 | 0.4989 | 0.077887 | 122.6619 | 20.9305 | 45.1782 | 2244.3827 | 6.6951 | [6 empty] | 55.9114 | 29.1286 | 12.1853 | 0.57507 | 0.2996 | 0.12533 | 0.42245 | 0.4952 | 77.7071 | 16.443 | 2244.3827 | [6 empty] | 54.4506 | 28.2258 | 13.1738 | 0.56808 | 0.29448 | 0.13744 |  | 0.42099 | 0.49102 |  | 75.9094 | 14.7963 | 2.4379 | 2244.3827 | 1.1315 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | 0.53521 | 0.23345 | 0.23134 |  | 0.45251 | 0.44411 | 0.078437 | 106.9023 | -0.6711 | 42.8323 | 2244.3827 | 6.9822 | [6 empty] | 61.2381 | 31.1575 | 41.3055 | 0.45802 | 0.23304 | 0.30894 | 0.3754 | 0.42975 | 64.3457 | -5.5223 | 4508.3044 | [6 empty] | 59.8775 | 30.3129 | 42.7783 | 0.45031 | 0.22797 | 0.32172 |  | 0.37254 | 0.42435 |  | 62.4354 | -7.2762 | 2.5934 | 4976.0461 | 0.8154 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | 0.41823 | 0.17752 | 0.40426 |  | 0.38961 | 0.37209 | 0.068026 | 84.5391 | -31.0163 | 35.351 | 9762.2727 | 6.4626 | [6 empty] | 71.0428 | 34.8922 | 94.9059 | 0.35373 | 0.17373 | 0.47254 | 0.32324 | 0.3572 | 49.2161 | -32.4238 | 31185.9186 | [6 empty] | 69.6846 | 34.0416 | 95.8244 | 0.34921 | 0.17059 | 0.4802 |  | 0.32121 | 0.35305 |  | 47.8507 | -33.5053 | 1.7419 | 45966.3984 | 0.4853 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | 0.33448 | 0.13752 | 0.528 |  | 0.33606 | 0.31087 | 0.055885 | 65.4188 | -59.9286 | 28.8734 | 6.4036e+17 | 5.9705 | [6 empty] | 85.7133 | 40.4803 | 175.1069 | 0.28448 | 0.13435 | 0.58117 | 0.28143 | 0.29906 | 36.6108 | -57.9865 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 84.8012 | 39.8471 | 177.5376 | 0.28063 | 0.13186 | 0.58751 |  | 0.27915 | 0.29513 |  | 35.4238 | -59.0607 | 1.6009 | 2.9273e+18 | 0.4024 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | 0.28155 | 0.11223 | 0.60622 |  | 0.29766 | 0.26695 | 0.046744 | 51.5663 | -84.7107 | 24.727 | 2.9273e+18 | 5.6119 | [6 empty] | 105.5413 | 48.0329 | 283.5028 | 0.24147 | 0.1099 | 0.64863 | 0.25181 | 0.25785 | 27.1306 | -80.9263 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 104.6959 | 47.3447 | 285.2439 | 0.23942 | 0.10827 | 0.65231 |  | 0.25068 | 0.25506 |  | 26.4551 | -81.5433 | 0.9149 | 2.9273e+18 | 0.2816 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | 0.2453 | 0.094935 | 0.65976 |  | 0.26893 | 0.23417 | 0.037718 | 40.5829 | -107.1792 | 21.2022 | 2.9273e+18 | 5.1477 | [6 empty] | 130.7638 | 57.6403 | 421.3895 | 0.21444 | 0.094524 | 0.69104 | 0.23149 | 0.22959 | 20.0879 | -101.7489 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 130.274 | 57.0585 | 426.9075 | 0.21209 | 0.092893 | 0.69502 |  | 0.22987 | 0.22654 |  | 19.2343 | -102.6836 | 1.2658 | 2.9273e+18 | 0.3044 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | 0.22217 | 0.083924 | 0.6939 |  | 0.24944 | 0.212 | 0.032015 | 32.9159 | -126.9038 | 19.0803 | 2.9273e+18 | 4.7773 | [6 empty] | 161.5821 | 69.3791 | 589.8671 | 0.19685 | 0.084523 | 0.71862 | 0.21748 | 0.21011 | 14.7359 | -121.1118 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 161.596 | 69.0788 | 593.0784 | 0.19617 | 0.083859 | 0.71997 |  | 0.21713 | 0.20884 |  | 14.5228 | -121.5178 | 0.4585 | 2.9273e+18 | 0.1227 | [25 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | 0.20625 | 0.076504 | 0.71725 |  | 0.23534 | 0.19641 | 0.027634 | 27.0023 | -144.705 | 17.2954 | 2.9273e+18 | 4.3811 | [6 empty] | 197.8632 | 83.1988 | 788.2093 | 0.18504 | 0.077809 | 0.73715 | 0.2077 | 0.19651 | 10.5623 | -139.3332 | 4.391e+18 | [6 empty] | 198.3686 | 83.3113 | 795.4858 | 0.18416 | 0.077343 | 0.7385 |  | 0.20693 | 0.19554 |  | 10.1359 | -139.9602 | 0.7583 | 2.9273e+18 | 0.1307 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | 0.66066 | 0.32534 | 0.014 |  | 0.47336 | 0.52448 | 0.075854 | 118.7972 | 32.8656 | 44.6194 | 2244.3827 | 7.0863 | [6 empty] | 56.6145 | 33.1984 | 5.036 | 0.59689 | 0.35001 | 0.053095 | 0.3975 | 0.52446 | 74.4362 | 28.0709 | 2244.3827 | [6 empty] | 55.3422 | 32.558 | 5.5386 | 0.59228 | 0.34844 | 0.059275 |  | 0.39507 | 0.52295 |  | 72.814 | 27.2484 | 1.8189 | 2244.3827 | 0.5933 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | 0.6218 | 0.30488 | 0.073324 |  | 0.45932 | 0.50673 | 0.074628 | 113.53 | 25.5879 | 43.2933 | 2244.3827 | 6.9566 | [6 empty] | 58.0963 | 33.7628 | 13.1367 | 0.55332 | 0.32156 | 0.12512 | 0.38478 | 0.50313 | 70.5199 | 20.6451 | 2244.3827 | [6 empty] | 57.4458 | 33.4794 | 13.6164 | 0.5495 | 0.32025 | 0.13025 |  | 0.38266 | 0.50178 |  | 69.4501 | 20.0713 | 1.2139 | 2244.3827 | 0.3995 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | 0.52458 | 0.25202 | 0.22339 |  | 0.42177 | 0.45591 | 0.073971 | 100.2856 | 4.3695 | 41.2336 | 2244.3827 | 7.2157 | [6 empty] | 63.423 | 35.7918 | 42.2569 | 0.44831 | 0.253 | 0.2987 | 0.34892 | 0.44305 | 59.404 | -1.0069 | 4356.6531 | [6 empty] | 62.8872 | 35.5255 | 43.2326 | 0.44398 | 0.25081 | 0.30522 |  | 0.34674 | 0.44072 |  | 58.3667 | -1.8622 | 1.3444 | 4566.2226 | 0.4152 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | 0.4144 | 0.19267 | 0.39293 |  | 0.36973 | 0.38678 | 0.064099 | 80.5109 | -26.2468 | 34.3755 | 8592.9847 | 6.7187 | [6 empty] | 73.2277 | 39.5265 | 95.8573 | 0.35102 | 0.18947 | 0.4595 | 0.30713 | 0.37301 | 46.2034 | -28.4082 | 19345.5785 | [6 empty] | 72.6679 | 39.1415 | 96.3007 | 0.34918 | 0.18808 | 0.46274 |  | 0.30639 | 0.37133 |  | 45.6851 | -28.9209 | 0.729 | 20835.2059 | 0.2182 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | 0.33372 | 0.14909 | 0.5172 |  | 0.32387 | 0.32555 | 0.05316 | 63.0321 | -56.103 | 28.3411 | 6.4036e+17 | 6.1871 | [6 empty] | 87.8983 | 45.1146 | 176.0583 | 0.28439 | 0.14597 | 0.56964 | 0.27196 | 0.31407 | 34.7135 | -54.9739 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 87.5627 | 44.8537 | 177 | 0.28299 | 0.14496 | 0.57204 |  | 0.27122 | 0.3126 |  | 34.3052 | -55.4276 | 0.6103 | 2.9273e+18 | 0.1598 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | 0.28181 | 0.12096 | 0.59723 |  | 0.28994 | 0.28 | 0.044838 | 49.9927 | -81.9427 | 24.3822 | 2.9273e+18 | 5.794 | [6 empty] | 107.7263 | 52.6672 | 284.4542 | 0.24216 | 0.11839 | 0.63944 | 0.24608 | 0.27069 | 25.8033 | -78.8824 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 107.4679 | 52.5359 | 284.637 | 0.2417 | 0.11815 | 0.64015 |  | 0.24572 | 0.27027 |  | 25.6124 | -78.9735 | 0.2116 | 2.9273e+18 | 0.0588 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | 0.24589 | 0.10158 | 0.65253 |  | 0.26389 | 0.24529 | 0.036422 | 39.4532 | -105.3423 | 20.9738 | 2.9273e+18 | 5.2947 | [6 empty] | 132.9488 | 62.2746 | 422.3408 | 0.21528 | 0.10084 | 0.68388 | 0.22784 | 0.24012 | 19.0618 | -100.4341 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 132.9611 | 62.1269 | 427.4383 | 0.21358 | 0.099798 | 0.68662 |  | 0.22659 | 0.23822 |  | 18.4307 | -101.2503 | 1.0318 | 2.9273e+18 | 0.2101 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | 0.22279 | 0.089114 | 0.68809 |  | 0.24592 | 0.22132 | 0.031011 | 31.9927 | -125.7186 | 18.9016 | 2.9273e+18 | 4.889 | [6 empty] | 163.767 | 74.0134 | 590.8185 | 0.19764 | 0.089324 | 0.71303 | 0.21503 | 0.21866 | 13.8873 | -120.2902 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 163.9721 | 74.0844 | 592.0235 | 0.19754 | 0.08925 | 0.71321 |  | 0.21495 | 0.21852 |  | 13.8536 | -120.4183 | 0.1325 | 4.391e+18 | 0.0257 | [25 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | 0.20681 | 0.080704 | 0.71249 |  | 0.2327 | 0.20432 | 0.026749 | 26.1812 | -144.0085 | 17.1506 | 2.9273e+18 | 4.4618 | [6 empty] | 200.0482 | 87.8331 | 789.1607 | 0.18574 | 0.08155 | 0.73271 | 0.20597 | 0.20347 | 9.8317 | -138.8281 | 4.391e+18 | [6 empty] | 201.0361 | 88.4883 | 795.9447 | 0.18521 | 0.081521 | 0.73327 |  | 0.20534 | 0.20336 |  | 9.5026 | -139.3628 | 0.6278 | 2.9273e+18 | 0.1747 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | 0.59317 | 0.38446 | 0.022368 |  | 0.36916 | 0.53836 | 0.061382 | 88.5728 | 45.4778 | 36.8607 | 2244.3827 | 8.1449 | [6 empty] | 64.4688 | 49.8576 | 8.4561 | 0.52507 | 0.40606 | 0.068871 | 0.30784 | 0.53565 | 52.2112 | 39.432 | 2244.3827 | [6 empty] | 64.3346 | 49.5145 | 8.5203 | 0.52574 | 0.40463 | 0.069628 |  | 0.30907 | 0.53522 |  | 52.5747 | 39.1081 | 0.4869 | 2244.3827 | 0.3152 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | 0.56345 | 0.36395 | 0.072609 |  | 0.36116 | 0.52488 | 0.058782 | 85.0789 | 39.0587 | 35.4457 | 2244.3827 | 7.8636 | [6 empty] | 65.9506 | 50.4221 | 16.5567 | 0.49613 | 0.37931 | 0.12455 | 0.30254 | 0.52044 | 50.1654 | 32.9397 | 2244.3827 | [6 empty] | 65.2846 | 50.0667 | 17.2534 | 0.49232 | 0.37756 | 0.13011 |  | 0.30083 | 0.5191 |  | 49.241 | 32.2355 | 1.162 | 2244.3827 | 0.4096 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | 0.48861 | 0.30639 | 0.205 |  | 0.34291 | 0.48382 | 0.057172 | 77.4738 | 19.1343 | 34.1145 | 2244.3827 | 7.4951 | [6 empty] | 71.2774 | 52.451 | 45.677 | 0.42075 | 0.30962 | 0.26963 | 0.28652 | 0.4744 | 43.9381 | 12.8767 | 4107.2458 | [6 empty] | 71.1984 | 52.337 | 45.9185 | 0.42016 | 0.30886 | 0.27098 |  | 0.28651 | 0.47387 |  | 43.8867 | 12.6275 | 0.2545 | 4133.3463 | 0.1481 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | 0.39746 | 0.23826 | 0.36428 |  | 0.31393 | 0.42343 | 0.049387 | 64.3884 | -11.489 | 28.9368 | 6746.029 | 7.1211 | [6 empty] | 81.082 | 56.1857 | 99.2773 | 0.34278 | 0.23753 | 0.4197 | 0.26547 | 0.41391 | 35.6427 | -14.8091 | 10101.2957 | [6 empty] | 81.1344 | 56.2146 | 99.6106 | 0.3424 | 0.23723 | 0.42037 |  | 0.26532 | 0.41362 |  | 35.5812 | -14.9476 | 0.1516 | 10164.0269 | 0.052 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | 0.32659 | 0.18478 | 0.48863 |  | 0.28622 | 0.36437 | 0.041632 | 51.8671 | -43.3394 | 24.3379 | 53511.9274 | 6.4856 | [6 empty] | 95.7526 | 61.7738 | 179.4783 | 0.28413 | 0.1833 | 0.53257 | 0.24539 | 0.35621 | 27.5304 | -43.5714 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 96.0399 | 61.9496 | 181.8418 | 0.28261 | 0.1823 | 0.53509 |  | 0.24456 | 0.35494 |  | 27.1619 | -44.2461 | 0.7687 | 2.9273e+18 | 0.2021 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | 0.27898 | 0.14846 | 0.57256 |  | 0.26421 | 0.31636 | 0.035989 | 41.9179 | -71.9423 | 21.3498 | 2.9273e+18 | 6.0427 | [6 empty] | 115.5806 | 69.3264 | 287.8743 | 0.24447 | 0.14664 | 0.6089 | 0.22897 | 0.30902 | 20.635 | -70.2527 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 115.2357 | 69.2653 | 289.3205 | 0.2432 | 0.14618 | 0.61061 |  | 0.22794 | 0.30828 |  | 20.0972 | -70.6049 | 0.6429 | 2.9273e+18 | 0.1729 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | 0.245 | 0.12283 | 0.63217 |  | 0.24598 | 0.27748 | 0.029872 | 33.3034 | -98.0252 | 18.6076 | 2.9273e+18 | 5.4626 | [6 empty] | 140.8031 | 78.9338 | 425.7609 | 0.21813 | 0.12228 | 0.65959 | 0.21645 | 0.27301 | 15.0802 | -94.263 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 141.3923 | 79.0956 | 427.6068 | 0.21817 | 0.12204 | 0.65979 |  | 0.21664 | 0.27268 |  | 15.2001 | -94.5358 | 0.298 | 2.9273e+18 | 0.0779 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | 0.22273 | 0.1059 | 0.67138 |  | 0.2329 | 0.24915 | 0.025946 | 27.0167 | -120.4782 | 16.9737 | 2.9273e+18 | 4.9931 | [6 empty] | 171.6213 | 90.6727 | 594.2385 | 0.20037 | 0.10586 | 0.69377 | 0.20712 | 0.24621 | 10.6443 | -116.0004 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 172.1676 | 91.2918 | 592.0776 | 0.20124 | 0.10671 | 0.69205 |  | 0.20757 | 0.24764 |  | 10.9391 | -115.5237 | 0.5605 | 4.391e+18 | 0.1742 | [25 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | 0.20706 | 0.094414 | 0.69853 |  | 0.22271 | 0.22849 | 0.022561 | 21.8941 | -140.3208 | 15.4646 | 2.9273e+18 | 4.4994 | [6 empty] | 207.9025 | 104.4924 | 792.5807 | 0.18815 | 0.094565 | 0.71728 | 0.20024 | 0.22644 | 7.0825 | -135.8742 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 208.7866 | 105.426 | 795.7426 | 0.1881 | 0.094982 | 0.71691 |  | 0.19992 | 0.22713 |  | 6.9105 | -135.9838 | 0.204 | 4.391e+18 | 0.2058 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | 0.51029 | 0.45698 | 0.032726 |  | 0.2735 | 0.55108 | 0.036903 | 50.4381 | 62.7262 | 25.2227 | 2244.3827 | 8.7715 | [6 empty] | 78.9259 | 80.5216 | 14.7512 | 0.45308 | 0.46224 | 0.08468 | 0.23719 | 0.54447 | 26.6437 | 54.3592 | 2600.1369 | [6 empty] | 78.299 | 80.0076 | 14.7029 | 0.45257 | 0.46245 | 0.084983 |  | 0.23682 | 0.54447 |  | 26.3594 | 54.1963 | 0.3276 | 2607.4319 | 0.1534 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | 0.49026 | 0.43777 | 0.071971 |  | 0.26964 | 0.54174 | 0.034813 | 48.4063 | 57.4778 | 24.0908 | 2244.3827 | 8.4452 | [6 empty] | 80.4077 | 81.086 | 22.8519 | 0.43618 | 0.43986 | 0.12396 | 0.23558 | 0.53453 | 25.8403 | 49.0433 | 1879.3001 | [6 empty] | 79.8817 | 80.8624 | 23.0518 | 0.43462 | 0.43996 | 0.12542 |  | 0.23461 | 0.53434 |  | 25.2683 | 48.8762 | 0.5959 | 1872.7388 | 0.2499 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | 0.43986 | 0.37916 | 0.18098 |  | 0.26378 | 0.51159 | 0.034563 | 45.443 | 39.9045 | 23.6488 | 3057.8263 | 8.5729 | [6 empty] | 85.7345 | 83.115 | 51.9721 | 0.38825 | 0.37639 | 0.23536 | 0.23041 | 0.50258 | 23.2445 | 31.7503 | 3971.3318 | [6 empty] | 85.9921 | 83.1455 | 50.9182 | 0.39077 | 0.37784 | 0.23139 |  | 0.23148 | 0.5036 |  | 23.848 | 32.3213 | 0.8308 | 3914.0844 | 0.284 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | 0.37213 | 0.30425 | 0.32363 |  | 0.252 | 0.46358 | 0.030197 | 38.9003 | 10.9685 | 20.2031 | 5453.2464 | 7.9155 | [6 empty] | 95.5391 | 86.8497 | 105.5724 | 0.33178 | 0.3016 | 0.36662 | 0.22283 | 0.45577 | 19.3946 | 5.7062 | 6793.1807 | [6 empty] | 96.111 | 87.2044 | 105.3968 | 0.3329 | 0.30205 | 0.36506 |  | 0.22347 | 0.4562 |  | 19.7931 | 5.9648 | 0.475 | 6737.0144 | 0.205 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | 0.31491 | 0.23985 | 0.44523 |  | 0.24001 | 0.4113 | 0.026159 | 32.2315 | -21.6936 | 17.2405 | 12770.6764 | 6.7624 | [6 empty] | 110.2097 | 92.4378 | 185.7735 | 0.28374 | 0.23798 | 0.47828 | 0.21461 | 0.40502 | 15.132 | -23.8934 | 20091.4454 | [6 empty] | 110.6333 | 92.871 | 185.9837 | 0.28405 | 0.23844 | 0.47751 |  | 0.21465 | 0.40542 |  | 15.1849 | -23.7045 | 0.1962 | 19765.677 | 0.1145 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | 0.27389 | 0.19284 | 0.53327 |  | 0.22985 | 0.36413 | 0.023579 | 26.6017 | -52.9094 | 15.534 | 2.9273e+18 | 6.1505 | [6 empty] | 130.0377 | 99.9904 | 294.1694 | 0.24807 | 0.19075 | 0.56118 | 0.20703 | 0.35819 | 11.0704 | -53.198 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 130.442 | 100.3503 | 295.1158 | 0.24803 | 0.19081 | 0.56115 |  | 0.20697 | 0.35825 |  | 11.0467 | -53.2489 | 0.0561 | 2.9273e+18 | 0.0746 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | 0.24313 | 0.15823 | 0.59864 |  | 0.2204 | 0.32274 | 0.020178 | 21.1553 | -82.3964 | 13.8138 | 2.9273e+18 | 5.4491 | [6 empty] | 155.2602 | 109.5978 | 432.056 | 0.22278 | 0.15726 | 0.61996 | 0.20063 | 0.31866 | 7.4823 | -80.429 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 155.8133 | 110.3257 | 433.8643 | 0.22259 | 0.15761 | 0.6198 |  | 0.20026 | 0.31904 |  | 7.2641 | -80.4271 | 0.2182 | 2.9273e+18 | 0.1759 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | 0.2223 | 0.13445 | 0.64325 |  | 0.2133 | 0.29026 | 0.018158 | 17.0216 | -108.085 | 12.9353 | 2.9273e+18 | 4.8775 | [6 empty] | 186.0784 | 121.3366 | 600.5336 | 0.20494 | 0.13364 | 0.66142 | 0.19547 | 0.28679 | 4.4108 | -105.2059 | 4.391e+18 | [6 empty] | 187.2532 | 122.4055 | 600.4989 | 0.20574 | 0.13449 | 0.65977 |  | 0.19583 | 0.28803 |  | 4.6633 | -104.7918 | 0.485 | 2.9273e+18 | 0.2229 | [25 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | 0.2073 | 0.11812 | 0.67458 |  | 0.20716 | 0.26558 | 0.016177 | 13.2806 | -130.4244 | 11.8061 | 4.391e+18 | 4.2604 | [6 empty] | 222.3596 | 135.1563 | 798.8759 | 0.19229 | 0.11688 | 0.69083 | 0.19143 | 0.2618 | 1.8162 | -127.6046 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 223.629 | 136.6047 | 803.882 | 0.1921 | 0.11735 | 0.69055 |  | 0.19096 | 0.26246 |  | 1.4975 | -127.7362 | 0.3449 | 2.9273e+18 | 0.2799 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | 0.43696 | 0.52117 | 0.041864 |  | 0.20857 | 0.55972 | 0.017294 | 14.1169 | 81.4086 | 15.3274 | 1946.1695 | 6.9608 | [6 empty] | 100.5578 | 126.4034 | 24.1705 | 0.40042 | 0.50334 | 0.096246 | 0.1944 | 0.54981 | 3.7645 | 70.1057 | 3112.4339 | [6 empty] | 101.0113 | 125.8909 | 23.7925 | 0.40293 | 0.50217 | 0.094906 |  | 0.19607 | 0.54981 |  | 4.8808 | 69.9777 | 1.1236 | 3090.7899 | 0.4834 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | 0.42426 | 0.50422 | 0.071522 |  | 0.2069 | 0.55327 | 0.016281 | 12.9833 | 77.1408 | 14.7374 | 1885.1047 | 6.3624 | [6 empty] | 102.0396 | 126.9678 | 32.2711 | 0.39054 | 0.48595 | 0.12351 | 0.19405 | 0.54328 | 3.5373 | 65.8286 | 3270.6828 | [6 empty] | 102.9279 | 126.6693 | 31.9751 | 0.3935 | 0.48426 | 0.12224 |  | 0.19616 | 0.54315 |  | 4.9544 | 65.6794 | 1.425 | 3245.5397 | 0.6158 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | 0.39247 | 0.44972 | 0.15781 |  | 0.20624 | 0.53174 | 0.016871 | 12.6093 | 62.19 | 14.5721 | 3401.1891 | 6.1781 | [6 empty] | 107.3663 | 128.9968 | 61.3914 | 0.36059 | 0.43323 | 0.20618 | 0.19289 | 0.52144 | 2.7726 | 51.4388 | 3908.5522 | [6 empty] | 107.2053 | 128.5882 | 61.3237 | 0.36082 | 0.43279 | 0.2064 |  | 0.19316 | 0.5213 |  | 2.9548 | 51.2787 | 0.2426 | 3908.7432 | 0.1242 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | 0.34503 | 0.37441 | 0.28056 |  | 0.20287 | 0.49533 | 0.014481 | 10.2768 | 36.2207 | 11.7492 | 4771.4801 | 6.3078 | [6 empty] | 117.171 | 132.7315 | 114.9917 | 0.32111 | 0.36375 | 0.31514 | 0.19106 | 0.48697 | 1.5462 | 28.358 | 5438.8024 | [6 empty] | 117.9275 | 133.0433 | 114.5783 | 0.3226 | 0.36395 | 0.31344 |  | 0.19196 | 0.48728 |  | 2.1715 | 28.6012 | 0.6709 | 5401.8601 | 0.4215 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | 0.2675 | 0.24721 | 0.48529 |  | 0.197 | 0.40962 | 0.011839 | 6.1941 | -27.3373 | 8.1993 | 21528.8476 | 5.6403 | [6 empty] | 151.6695 | 145.8722 | 303.5887 | 0.25231 | 0.24266 | 0.50503 | 0.18664 | 0.40389 | -1.5551 | -30.0165 | 37687.976 | [6 empty] | 152.5999 | 146.2739 | 302.4611 | 0.25377 | 0.24325 | 0.50298 |  | 0.18758 | 0.40456 |  | -0.8833 | -29.5729 | 0.8051 | 34751.5065 | 0.4719 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | 0.24063 | 0.20353 | 0.55584 |  | 0.19401 | 0.36923 | 0.01033 | 4.0235 | -59.2159 | 7.1489 | 2.9273e+18 | 4.3759 | [6 empty] | 176.892 | 155.4796 | 441.4753 | 0.22859 | 0.20092 | 0.57049 | 0.18457 | 0.36502 | -3.1204 | -59.4841 | 4.391e+18 | [6 empty] | 177.0667 | 155.8879 | 444.0697 | 0.22788 | 0.20062 | 0.5715 |  | 0.18408 | 0.36464 |  | -3.4882 | -59.8317 | 0.5061 | 2.9273e+18 | 0.2159 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | 0.22163 | 0.17207 | 0.6063 |  | 0.19182 | 0.33509 | 0.0099086 | 2.3948 | -87.9039 | 7.0243 | 4.391e+18 | 3.8959 | [6 empty] | 207.7103 | 167.2184 | 609.9529 | 0.2109 | 0.16979 | 0.61932 | 0.18277 | 0.33106 | -4.5904 | -87.1638 | 4.391e+18 | [6 empty] | 208.1556 | 168.072 | 611.8036 | 0.21068 | 0.17011 | 0.61921 |  | 0.18241 | 0.33138 |  | -4.8765 | -87.1092 | 0.2913 | 4.391e+18 | 0.1915 | [25 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | 0.20757 | 0.14978 | 0.64265 |  | 0.18946 | 0.30761 | 0.0096136 | 0.5335 | -113.1316 | 6.4995 | 4.391e+18 | 3.3948 | [6 empty] | 243.9914 | 181.0381 | 808.2951 | 0.19783 | 0.14679 | 0.65538 | 0.18126 | 0.3026 | -5.9363 | -112.5106 | 4.391e+18 | [6 empty] | 245.1265 | 183.3298 | 810.8378 | 0.1978 | 0.14793 | 0.65427 |  | 0.18065 | 0.304 |  | -6.4451 | -112.0063 | 0.7164 | 4.391e+18 | 0.4175 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | 0.38043 | 0.57067 | 0.048898 |  | 0.16746 | 0.5652 | 0.012385 | -17.9079 | 100.1753 | 14.691 | 3114.3991 | 5.3174 | [6 empty] | 129.7944 | 188.4151 | 36.9011 | 0.3655 | 0.53058 | 0.10391 | 0.16929 | 0.55295 | -15.5978 | 85.6671 | 3356.4919 | [6 empty] | 129.8355 | 187.1435 | 36.6651 | 0.36714 | 0.52919 | 0.10368 |  | 0.17044 | 0.55277 |  | -14.6363 | 85.2854 | 1.0345 | 3346.402 | 0.3484 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | 0.37258 | 0.55629 | 0.071129 |  | 0.16688 | 0.56063 | 0.012398 | -18.4483 | 96.6487 | 14.7315 | 3215.36 | 4.9292 | [6 empty] | 131.2762 | 188.9795 | 45.0018 | 0.35941 | 0.51739 | 0.12321 | 0.16934 | 0.54848 | -15.5841 | 82.1984 | 3462.3314 | [6 empty] | 131.5018 | 187.8337 | 45.5875 | 0.36035 | 0.51472 | 0.12492 |  | 0.17046 | 0.54784 |  | -14.6449 | 81.4783 | 1.1835 | 3463.8495 | 0.3437 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | 0.35277 | 0.50875 | 0.13847 |  | 0.168 | 0.54513 | 0.012021 | -17.6028 | 84.0445 | 13.9143 | 3563.4942 | 4.4615 | [6 empty] | 136.6029 | 191.0085 | 74.122 | 0.34003 | 0.47546 | 0.18451 | 0.16948 | 0.5332 | -15.54 | 70.2839 | 3877.1007 | [6 empty] | 136.8822 | 190.2434 | 74.3681 | 0.34093 | 0.47384 | 0.18523 |  | 0.17038 | 0.53279 |  | -14.7923 | 69.8387 | 0.8702 | 3876.8705 | 0.2793 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | 0.32018 | 0.43846 | 0.24136 |  | 0.16805 | 0.51779 | 0.010008 | -17.6806 | 61.3372 | 11.184 | 4424.3813 | 3.9365 | [6 empty] | 146.4076 | 194.7432 | 127.7224 | 0.31225 | 0.41534 | 0.2724 | 0.16971 | 0.50792 | -15.4762 | 50.3726 | 4803.5455 | [6 empty] | 146.3947 | 194.0486 | 127.8441 | 0.31262 | 0.41438 | 0.273 |  | 0.17019 | 0.50759 |  | -15.0635 | 50.0296 | 0.5367 | 4809.6931 | 0.1935 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | 0.28766 | 0.36644 | 0.3459 |  | 0.16867 | 0.48343 | 0.0078076 | -17.3291 | 32.4119 | 8.0554 | 6180.373 | 3.7382 | [6 empty] | 161.0781 | 200.3312 | 207.9234 | 0.28292 | 0.35187 | 0.36521 | 0.17001 | 0.47574 | -15.4152 | 24.5871 | 6717.9929 | [6 empty] | 161.2433 | 200.0374 | 208.9817 | 0.28275 | 0.35078 | 0.36647 |  | 0.17023 | 0.47518 |  | -15.2235 | 24.1098 | 0.5144 | 6757.249 | 0.2043 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | 0.26066 | 0.30487 | 0.43447 |  | 0.16989 | 0.44709 | 0.0066847 | -16.4958 | 1.1582 | 5.7161 | 10192.2003 | 4.1199 | [6 empty] | 180.9061 | 207.8838 | 316.3193 | 0.25656 | 0.29482 | 0.44861 | 0.17034 | 0.44042 | -15.3817 | -4.4483 | 11563.2974 | [6 empty] | 181.4133 | 207.9176 | 316.7188 | 0.25694 | 0.29448 | 0.44858 |  | 0.17073 | 0.44026 |  | -15.0589 | -4.5799 | 0.3485 | 11568.2726 | 0.2716 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | 0.23778 | 0.25407 | 0.50815 |  | 0.17066 | 0.41028 | 0.0051134 | -16.0791 | -31.4308 | 3.0908 | 35803.5937 | 2.882 | [6 empty] | 206.1286 | 217.4912 | 454.2059 | 0.23482 | 0.24776 | 0.51742 | 0.17067 | 0.40517 | -15.3953 | -34.445 | 62698.7379 | [6 empty] | 207.1387 | 218.1374 | 453.2932 | 0.23577 | 0.24829 | 0.51594 |  | 0.17122 | 0.4057 |  | -14.9435 | -34.033 | 0.6115 | 56338.4024 | 0.3101 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | 0.22082 | 0.21551 | 0.56366 |  | 0.1717 | 0.37703 | 0.0049175 | -15.4471 | -62.0409 | 1.7873 | 4.391e+18 | 2.182 | [6 empty] | 236.9468 | 229.2301 | 622.6835 | 0.21761 | 0.21052 | 0.57187 | 0.17097 | 0.37216 | -15.4681 | -63.8281 | 4.391e+18 | [6 empty] | 237.5491 | 229.6548 | 621.7849 | 0.21814 | 0.21089 | 0.57097 |  | 0.17128 | 0.37257 |  | -15.2174 | -63.5279 | 0.3911 | 4.391e+18 | 0.162 | [25 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | 0.20784 | 0.18706 | 0.6051 |  | 0.17215 | 0.34863 | 0.0059485 | -15.3721 | -89.6467 | 1.8878 | 4.391e+18 | 2.0947 | [6 empty] | 273.228 | 243.0498 | 821.0258 | 0.20431 | 0.18175 | 0.61394 | 0.17125 | 0.34275 | -15.603 | -91.5203 | 4.391e+18 | [6 empty] | 274.4471 | 244.5144 | 825.4028 | 0.20415 | 0.18188 | 0.61397 |  | 0.17104 | 0.34286 |  | -15.828 | -91.645 | 0.2572 | 4.391e+18 | 0.1841 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | 0.33935 | 0.60665 | 0.054 |  | 0.14138 | 0.56867 | 0.018753 | -45.7275 | 118.4934 | 22.3514 | 3336.8826 | 5.2142 | [6 empty] | 166.9852 | 267.298 | 53.0953 | 0.34262 | 0.54844 | 0.10894 | 0.15405 | 0.55485 | -32.1057 | 100.7724 | 3496.5983 | [6 empty] | 167.8619 | 266.9635 | 52.5279 | 0.34444 | 0.54778 | 0.10778 |  | 0.15507 | 0.5549 |  | -31.1496 | 100.7703 | 0.9561 | 3483.1193 | 0.2906 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | 0.33444 | 0.59473 | 0.070835 |  | 0.14129 | 0.56534 | 0.018808 | -45.8938 | 115.4947 | 22.4112 | 3408.0146 | 5.0693 | [6 empty] | 168.467 | 267.8624 | 61.196 | 0.33861 | 0.53839 | 0.123 | 0.1542 | 0.55166 | -31.9957 | 97.9134 | 3571.7569 | [6 empty] | 168.8807 | 267.286 | 60.4606 | 0.34006 | 0.5382 | 0.12174 |  | 0.15495 | 0.55179 |  | -31.2758 | 97.9482 | 0.7207 | 3559.3529 | 0.2334 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | 0.32191 | 0.55462 | 0.12347 |  | 0.14289 | 0.5539 | 0.017797 | -44.5158 | 104.8344 | 21.2368 | 3654.0652 | 4.8015 | [6 empty] | 173.7937 | 269.8914 | 90.3162 | 0.32546 | 0.50541 | 0.16913 | 0.15472 | 0.54061 | -31.6153 | 87.965 | 3859.6693 | [6 empty] | 173.5274 | 268.8784 | 90.1825 | 0.32582 | 0.50485 | 0.16933 |  | 0.15503 | 0.54049 |  | -31.2796 | 87.7181 | 0.4167 | 3859.015 | 0.1251 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | 0.29938 | 0.49223 | 0.20839 |  | 0.14414 | 0.53323 | 0.016203 | -43.5034 | 85.1871 | 19.0103 | 4235.1411 | 4.6474 | [6 empty] | 183.5984 | 273.626 | 143.9166 | 0.30542 | 0.45518 | 0.23941 | 0.1556 | 0.52177 | -30.9719 | 70.8918 | 4470.6534 | [6 empty] | 184.3906 | 273.2685 | 142.467 | 0.30725 | 0.45535 | 0.2374 |  | 0.15657 | 0.52208 |  | -30.0538 | 71.1382 | 0.9507 | 4443.8595 | 0.3169 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | 0.27536 | 0.42352 | 0.30112 |  | 0.14624 | 0.5061 | 0.014086 | -41.753 | 59.182 | 16.1728 | 5328.3047 | 4.663 | [6 empty] | 198.2689 | 279.2141 | 224.1176 | 0.2826 | 0.39797 | 0.31944 | 0.15677 | 0.49674 | -30.1279 | 47.9385 | 5620.0827 | [6 empty] | 199.1543 | 278.5877 | 222.8655 | 0.28426 | 0.39764 | 0.3181 |  | 0.15785 | 0.49683 |  | -29.083 | 47.9795 | 1.0457 | 5591.601 | 0.3598 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | 0.25407 | 0.36055 | 0.38538 |  | 0.14905 | 0.47591 | 0.012173 | -39.3804 | 29.8561 | 13.5497 | 7361.4826 | 4.8852 | [6 empty] | 218.0969 | 286.7667 | 332.5135 | 0.26045 | 0.34246 | 0.39709 | 0.15812 | 0.4678 | -29.1707 | 20.9478 | 7856.0365 | [6 empty] | 218.4114 | 286.1168 | 331.3647 | 0.26129 | 0.34229 | 0.39642 |  | 0.15872 | 0.46783 |  | -28.5754 | 20.959 | 0.5955 | 7829.6087 | 0.2335 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | 0.23487 | 0.30554 | 0.45959 |  | 0.15161 | 0.44376 | 0.010258 | -37.2591 | -2.004 | 10.9767 | 12411.276 | 5.8505 | [6 empty] | 243.3194 | 296.3741 | 470.4001 | 0.24089 | 0.29341 | 0.4657 | 0.15955 | 0.43726 | -28.1886 | -8.1858 | 13548.3473 | [6 empty] | 244.1097 | 296.5846 | 469.4557 | 0.24166 | 0.2936 | 0.46474 |  | 0.16004 | 0.43749 |  | -27.7255 | -7.9659 | 0.5126 | 13413.2631 | 0.2023 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | 0.21998 | 0.26166 | 0.51835 |  | 0.15437 | 0.41315 | 0.0089797 | -34.957 | -33.1024 | 9.0673 | 47704.722 | 5.9791 | [6 empty] | 274.1377 | 308.113 | 638.8777 | 0.2245 | 0.25232 | 0.52319 | 0.16096 | 0.40705 | -27.2533 | -37.8844 | 84819.0807 | [6 empty] | 275.5573 | 309.1675 | 634.6977 | 0.22597 | 0.25354 | 0.52049 |  | 0.16168 | 0.40816 |  | -26.5833 | -36.8473 | 1.2347 | 65471.5087 | 0.3103 | [25 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | 0.20809 | 0.22754 | 0.56437 |  | 0.15662 | 0.38535 | 0.0087409 | -33.2011 | -62.3165 | 8.1355 | 4.391e+18 | 5.0633 | [6 empty] | 310.4188 | 321.9327 | 837.22 | 0.21123 | 0.21907 | 0.5697 | 0.16229 | 0.37869 | -26.4198 | -66.811 | 4.391e+18 | [6 empty] | 312.1615 | 323.1643 | 840.3066 | 0.21154 | 0.219 | 0.56946 |  | 0.16257 | 0.37868 |  | -26.1764 | -66.924 | 0.2684 | 4.391e+18 | 0.1856 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | 0.31036 | 0.63205 | 0.057589 |  | 0.12459 | 0.57091 | 0.024718 | -69.8002 | 136.0256 | 31.124 | 3473.0856 | 5.6335 | [6 empty] | 212.427 | 363.6815 | 72.8823 | 0.32732 | 0.56038 | 0.1123 | 0.14435 | 0.55606 | -46.5056 | 115.3842 | 3583.7276 | [6 empty] | 213.2973 | 363.0179 | 72.9638 | 0.32851 | 0.55911 | 0.11238 |  | 0.14516 | 0.55588 |  | -45.6256 | 115.112 | 0.9212 | 3578.402 | 0.2037 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | 0.30719 | 0.62223 | 0.070573 |  | 0.12472 | 0.5684 | 0.024661 | -69.7271 | 133.4207 | 31.041 | 3525.6941 | 5.5798 | [6 empty] | 213.9088 | 364.2459 | 80.983 | 0.32453 | 0.55261 | 0.12286 | 0.14452 | 0.5537 | -46.3606 | 112.9867 | 3639.367 | [6 empty] | 214.3027 | 363.3459 | 80.871 | 0.32543 | 0.55176 | 0.12281 |  | 0.14512 | 0.55359 |  | -45.692 | 112.7587 | 0.7064 | 3634.9069 | 0.163 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | 0.29895 | 0.58886 | 0.11219 |  | 0.12629 | 0.55973 | 0.023617 | -68.1754 | 124.2856 | 29.7794 | 3708.1519 | 5.4377 | [6 empty] | 219.2355 | 366.2749 | 110.1032 | 0.31517 | 0.52655 | 0.15828 | 0.1451 | 0.54544 | -45.8538 | 104.5738 | 3849.1685 | [6 empty] | 219.2393 | 364.9789 | 110.4765 | 0.31559 | 0.52538 | 0.15903 |  | 0.14554 | 0.54516 |  | -45.3242 | 104.1349 | 0.6879 | 3851.1695 | 0.1486 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | 0.28295 | 0.53476 | 0.18229 |  | 0.12787 | 0.54375 | 0.022202 | -66.6794 | 107.2201 | 27.7804 | 4125.2059 | 5.4366 | [6 empty] | 229.0402 | 370.0096 | 163.7035 | 0.30028 | 0.4851 | 0.21462 | 0.14611 | 0.53109 | -44.9757 | 89.8795 | 4278.9353 | [6 empty] | 229.9435 | 369.4326 | 163.133 | 0.30156 | 0.4845 | 0.21394 |  | 0.14691 | 0.53106 |  | -44.1077 | 89.7954 | 0.872 | 4268.1435 | 0.2286 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | 0.26499 | 0.47186 | 0.26315 |  | 0.13034 | 0.5222 | 0.020248 | -64.3076 | 84.0718 | 25.1104 | 4865.0745 | 5.5187 | [6 empty] | 243.7107 | 375.5976 | 243.9046 | 0.28233 | 0.43512 | 0.28255 | 0.14749 | 0.51145 | -43.7806 | 69.6089 | 5042.4318 | [6 empty] | 245.0123 | 375.1352 | 247.4935 | 0.28239 | 0.43236 | 0.28525 |  | 0.14817 | 0.51043 |  | -43.0466 | 68.488 | 1.3398 | 5078.2564 | 0.2858 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | 0.24821 | 0.4106 | 0.3412 |  | 0.13361 | 0.49731 | 0.018163 | -61.1317 | 57.0888 | 22.3217 | 6113.0885 | 5.6319 | [6 empty] | 263.5387 | 383.1502 | 352.3005 | 0.26381 | 0.38354 | 0.35266 | 0.14915 | 0.4879 | -42.3589 | 45.0124 | 6368.3109 | [6 empty] | 264.67 | 382.4116 | 352.0282 | 0.26491 | 0.38275 | 0.35234 |  | 0.15002 | 0.48771 |  | -41.3992 | 44.7668 | 0.9906 | 6359.7625 | 0.2877 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | 0.23218 | 0.35426 | 0.41356 |  | 0.13684 | 0.46979 | 0.016119 | -58.0373 | 26.8343 | 19.5689 | 8505.4883 | 5.9046 | [6 empty] | 288.7612 | 392.7576 | 490.1871 | 0.24645 | 0.3352 | 0.41835 | 0.15097 | 0.46203 | -40.8136 | 17.5453 | 8871.8043 | [6 empty] | 290.2082 | 392.2843 | 492.4135 | 0.24701 | 0.33389 | 0.41911 |  | 0.15171 | 0.46141 |  | -40.0004 | 16.8698 | 1.0572 | 8921.7247 | 0.3505 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | 0.21917 | 0.30709 | 0.47374 |  | 0.14034 | 0.44244 | 0.014404 | -54.6696 | -3.7455 | 17.2275 | 14122.4616 | 7.0279 | [6 empty] | 319.5795 | 404.4965 | 658.6647 | 0.23112 | 0.29253 | 0.47635 | 0.15285 | 0.43531 | -39.2412 | -11.4104 | 15210.9609 | [6 empty] | 321.2741 | 404.0572 | 663.569 | 0.23132 | 0.29092 | 0.47777 |  | 0.15348 | 0.43432 |  | -38.5366 | -12.4774 | 1.2786 | 15550.1985 | 0.6271 | [25 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | 0.20841 | 0.26878 | 0.52281 |  | 0.14352 | 0.41646 | 0.013353 | -51.6772 | -33.4331 | 15.6304 | 51396.2585 | 7.7953 | [6 empty] | 355.8606 | 418.3162 | 857.007 | 0.21816 | 0.25645 | 0.52539 | 0.15469 | 0.40915 | -37.731 | -40.491 | 88376.3847 | [6 empty] | 358.5002 | 419.2621 | 864.6459 | 0.21828 | 0.25527 | 0.52645 |  | 0.15517 | 0.40831 |  | -37.2365 | -41.4554 | 1.0838 | 104470.9291 | 0.5325 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | 0.29016 | 0.64982 | 0.060011 |  | 0.11359 | 0.57239 | 0.02887 | -90.9351 | 153.0928 | 39.536 | 3560.0891 | 6.1494 | [6 empty] | 265.9239 | 477.1501 | 96.1768 | 0.31686 | 0.56854 | 0.1146 | 0.13793 | 0.55686 | -59.2675 | 129.423 | 3640.7316 | [6 empty] | 268.313 | 477.2881 | 94.878 | 0.31924 | 0.56788 | 0.11289 |  | 0.13916 | 0.55698 |  | -57.8424 | 129.5779 | 1.4336 | 3623.2197 | 0.3572 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | 0.28803 | 0.6418 | 0.070171 |  | 0.11378 | 0.57046 | 0.028773 | -90.7275 | 150.7967 | 39.3428 | 3600.2088 | 6.1221 | [6 empty] | 267.4057 | 477.7145 | 104.2774 | 0.31482 | 0.56242 | 0.12277 | 0.13809 | 0.55505 | -59.1141 | 127.3777 | 3683.3804 | [6 empty] | 270.441 | 478.047 | 103.9034 | 0.31727 | 0.56083 | 0.1219 |  | 0.13953 | 0.55495 |  | -57.4479 | 127.2866 | 1.6687 | 3668.6939 | 0.3734 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | 0.2824 | 0.61425 | 0.10336 |  | 0.11519 | 0.56375 | 0.027864 | -89.1789 | 142.9274 | 38.1444 | 3739.3505 | 6.048 | [6 empty] | 272.7325 | 479.7435 | 133.3976 | 0.30787 | 0.54155 | 0.15058 | 0.13864 | 0.54869 | -58.5739 | 120.1607 | 3842.4585 | [6 empty] | 275.3947 | 480.589 | 132.2571 | 0.31005 | 0.54106 | 0.1489 |  | 0.13978 | 0.54883 |  | -57.2809 | 120.402 | 1.3153 | 3824.349 | 0.3327 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | 0.27076 | 0.56815 | 0.16109 |  | 0.11675 | 0.55123 | 0.026664 | -87.4906 | 128.055 | 36.3112 | 4049.4784 | 6.0933 | [6 empty] | 282.5371 | 483.4782 | 186.998 | 0.29647 | 0.50732 | 0.19622 | 0.1396 | 0.53748 | -57.6242 | 107.4031 | 4160.4713 | [6 empty] | 285.5378 | 483.9253 | 185.7334 | 0.29893 | 0.50662 | 0.19445 |  | 0.14098 | 0.53759 |  | -56.0291 | 107.5644 | 1.6033 | 4137.9144 | 0.3943 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | 0.25709 | 0.51199 | 0.23092 |  | 0.11917 | 0.53396 | 0.024925 | -84.8754 | 107.4886 | 33.7715 | 4578.2224 | 6.1882 | [6 empty] | 297.2077 | 489.0663 | 267.199 | 0.28212 | 0.46424 | 0.25364 | 0.14094 | 0.52184 | -56.3026 | 89.4858 | 4703.9924 | [6 empty] | 299.6375 | 489.3835 | 269.0075 | 0.2832 | 0.46254 | 0.25425 |  | 0.14188 | 0.5214 |  | -55.2108 | 88.9894 | 1.1993 | 4706.4713 | 0.2496 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | 0.2437 | 0.4547 | 0.3016 |  | 0.12233 | 0.51353 | 0.023035 | -81.4525 | 83.0234 | 31.0722 | 5415.523 | 6.2926 | [6 empty] | 317.0357 | 496.6189 | 375.5949 | 0.26658 | 0.41759 | 0.31583 | 0.1426 | 0.50259 | -54.6837 | 67.2465 | 5590.8083 | [6 empty] | 320.088 | 497.5365 | 376.9983 | 0.26794 | 0.41648 | 0.31558 |  | 0.14363 | 0.50233 |  | -53.4996 | 66.9884 | 1.2118 | 5583.5322 | 0.2988 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | 0.23028 | 0.39923 | 0.37049 |  | 0.12566 | 0.49017 | 0.021021 | -77.8472 | 54.7518 | 28.1583 | 6845.1632 | 6.4442 | [6 empty] | 342.2582 | 506.2263 | 513.4816 | 0.2513 | 0.37169 | 0.37701 | 0.14447 | 0.48079 | -52.8616 | 41.7669 | 7066.0372 | [6 empty] | 343.6165 | 505.4459 | 518.3572 | 0.25129 | 0.36963 | 0.37908 |  | 0.14498 | 0.47983 |  | -52.2245 | 40.6004 | 1.3292 | 7134.3697 | 0.3191 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | 0.21893 | 0.35074 | 0.43033 |  | 0.12933 | 0.4662 | 0.019197 | -73.8681 | 25.3861 | 25.5262 | 9377.9621 | 6.8141 | [6 empty] | 373.0764 | 517.9651 | 681.9592 | 0.23717 | 0.32928 | 0.43354 | 0.14647 | 0.45755 | -50.9338 | 14.179 | 9801.6576 | [6 empty] | 375.295 | 517.6702 | 687.5601 | 0.23745 | 0.32753 | 0.43502 |  | 0.14713 | 0.45663 |  | -50.1284 | 13.0756 | 1.366 | 9919.0285 | 0.4344 | [25 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | 0.20916 | 0.30962 | 0.48122 |  | 0.13286 | 0.44252 | 0.01779 | -70.0731 | -4.0623 | 23.4071 | 15157.1431 | 8.2277 | [6 empty] | 409.3576 | 531.7848 | 880.3014 | 0.22474 | 0.29196 | 0.4833 | 0.14849 | 0.43403 | -49.0031 | -14.2578 | 16563.7865 | [6 empty] | 412.0324 | 532.6224 | 888.93 | 0.22471 | 0.29048 | 0.4848 |  | 0.14891 | 0.4331 |  | -48.5286 | -15.3996 | 1.2364 | 16988.4283 | 0.5327 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | 0.65813 | 0.29148 | 0.05039 |  | 0.50806 | 0.50629 | 0.077564 | 157.3828 | 29.8374 | 54.7286 | 2244.3827 | 7.1768 | [6 empty] | 90.0774 | 46.9007 | 14.4421 | 0.59488 | 0.30974 | 0.095378 | 0.43052 | 0.50436 | 102.8738 | 24.9403 | 2244.3827 | [6 empty] | 88.7241 | 45.9931 | 14.8743 | 0.59311 | 0.30746 | 0.099433 |  | 0.4311 | 0.50281 |  | 102.1212 | 24.0473 | 1.1679 | 2244.3827 | 0.5886 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | 0.58025 | 0.25431 | 0.16544 |  | 0.47452 | 0.46794 | 0.077569 | 143.4385 | 11.1357 | 53.0254 | 2244.3827 | 7.3516 | [6 empty] | 95.4041 | 48.9297 | 43.5623 | 0.50775 | 0.26041 | 0.23184 | 0.3975 | 0.4587 | 90.7005 | 5.623 | 2244.3827 | [6 empty] | 94.4084 | 48.1711 | 44.0293 | 0.50592 | 0.25814 | 0.23594 |  | 0.3979 | 0.45681 |  | 90.1762 | 4.7646 | 1.0058 | 2244.3827 | 0.4192 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | 0.47918 | 0.20615 | 0.31467 |  | 0.42447 | 0.41089 | 0.070772 | 121.0384 | -17.9089 | 46.4174 | 4374.2217 | 7.0838 | [6 empty] | 105.2088 | 52.6643 | 97.1626 | 0.41253 | 0.2065 | 0.38098 | 0.35464 | 0.39942 | 74.7161 | -20.8784 | 7692.6287 | [6 empty] | 104.3594 | 52.0178 | 97.7475 | 0.41066 | 0.20469 | 0.38464 |  | 0.3544 | 0.39746 |  | 74.1612 | -21.6302 | 0.9344 | 7927.8129 | 0.2897 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | 0.39423 | 0.16569 | 0.44008 |  | 0.37547 | 0.35507 | 0.062254 | 99.2067 | -48.2014 | 39.8489 | 15780.5487 | 6.7222 | [6 empty] | 119.8793 | 58.2524 | 177.3636 | 0.33722 | 0.16386 | 0.49892 | 0.31428 | 0.34361 | 59.358 | -48.3232 | 1.3722e+17 | [6 empty] | 119.1291 | 57.6078 | 179.838 | 0.33409 | 0.16156 | 0.50435 |  | 0.31293 | 0.34048 |  | 58.4053 | -49.5402 | 1.5456 | 1.3722e+17 | 0.3562 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | 0.3333 | 0.13667 | 0.53003 |  | 0.33552 | 0.30957 | 0.054987 | 81.3959 | -75.5608 | 34.8913 | 6.4036e+17 | 6.4349 | [6 empty] | 139.7073 | 65.805 | 285.7596 | 0.28438 | 0.13395 | 0.58167 | 0.28166 | 0.2985 | 46.5478 | -73.8247 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 138.5481 | 64.9709 | 287.2474 | 0.28231 | 0.13239 | 0.5853 |  | 0.28062 | 0.29609 |  | 45.7527 | -74.5822 | 1.0982 | 2.9273e+18 | 0.2873 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | 0.28817 | 0.11521 | 0.59662 |  | 0.30285 | 0.27242 | 0.046552 | 66.2861 | -100.7555 | 30.1032 | 2.9273e+18 | 6.0252 | [6 empty] | 164.9298 | 75.4124 | 423.6462 | 0.24839 | 0.11357 | 0.63803 | 0.25699 | 0.26439 | 36.4305 | -96.9026 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 164.3623 | 74.8333 | 425.1 | 0.24742 | 0.11265 | 0.63993 |  | 0.2566 | 0.26286 |  | 36.0901 | -97.3713 | 0.5792 | 2.9273e+18 | 0.174 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | 0.25757 | 0.10066 | 0.64177 |  | 0.279 | 0.24533 | 0.040701 | 55.1236 | -122.5067 | 26.9902 | 2.9273e+18 | 5.6755 | [6 empty] | 195.7481 | 87.1513 | 592.1238 | 0.22371 | 0.099599 | 0.67669 | 0.23876 | 0.23918 | 28.5207 | -117.9503 | 4.391e+18 | [6 empty] | 195.8373 | 86.8962 | 590.7406 | 0.22421 | 0.099483 | 0.67631 |  | 0.23945 | 0.23905 |  | 28.8731 | -117.8645 | 0.3627 | 2.9273e+18 | 0.1039 | [25 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | 0.23552 | 0.090349 | 0.67413 |  | 0.26074 | 0.22505 | 0.035628 | 46.2695 | -141.9731 | 24.4016 | 2.9273e+18 | 5.2721 | [6 empty] | 232.0292 | 100.971 | 790.466 | 0.20653 | 0.089875 | 0.7036 | 0.22538 | 0.22068 | 22.3133 | -137.3322 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 231.7583 | 100.5978 | 799.7598 | 0.20471 | 0.088858 | 0.70643 |  | 0.22392 | 0.21869 |  | 21.387 | -138.3139 | 1.3498 | 2.9273e+18 | 0.2386 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | 0.6713 | 0.31827 | 0.010435 |  | 0.4903 | 0.52303 | 0.076352 | 153.9839 | 39.4622 | 54.4044 | 2244.3827 | 7.4953 | [6 empty] | 90.7805 | 50.9705 | 7.2928 | 0.60909 | 0.34198 | 0.048931 | 0.41395 | 0.52294 | 99.8321 | 34.2249 | 2244.3827 | [6 empty] | 90.8463 | 50.8729 | 7.2919 | 0.60966 | 0.3414 | 0.048935 |  | 0.41491 | 0.52278 |  | 100.165 | 34.1189 | 0.3494 | 2244.3827 | 0.1101 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | 0.64457 | 0.30482 | 0.050608 |  | 0.48024 | 0.511 | 0.075371 | 149.3279 | 33.4272 | 53.2557 | 2244.3827 | 7.364 | [6 empty] | 92.2623 | 51.535 | 15.3934 | 0.57957 | 0.32373 | 0.096698 | 0.4049 | 0.50887 | 96.3359 | 28.1338 | 2244.3827 | [6 empty] | 92.2544 | 51.4683 | 15.1628 | 0.58063 | 0.32393 | 0.095432 |  | 0.40562 | 0.50916 |  | 96.5965 | 28.2458 | 0.2836 | 2244.3827 | 0.0959 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | 0.57137 | 0.26691 | 0.16172 |  | 0.45165 | 0.47473 | 0.074864 | 136.9482 | 15.0915 | 51.6559 | 2244.3827 | 7.5012 | [6 empty] | 97.589 | 53.5639 | 44.5137 | 0.49875 | 0.27375 | 0.2275 | 0.37731 | 0.46596 | 85.6321 | 9.1757 | 2244.3827 | [6 empty] | 97.5348 | 53.4472 | 44.1312 | 0.49989 | 0.27393 | 0.22618 |  | 0.37818 | 0.46627 |  | 85.936 | 9.309 | 0.3319 | 2244.3827 | 0.08 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | 0.47486 | 0.21724 | 0.3079 |  | 0.40785 | 0.41982 | 0.06813 | 116.5529 | -13.8025 | 45.4452 | 4207.0871 | 7.2737 | [6 empty] | 107.3937 | 57.2986 | 98.114 | 0.40864 | 0.21803 | 0.37333 | 0.3406 | 0.40888 | 71.2432 | -17.3088 | 7218.7517 | [6 empty] | 106.402 | 56.7562 | 99.3229 | 0.40537 | 0.21623 | 0.3784 |  | 0.33894 | 0.40679 |  | 70.1389 | -18.2091 | 1.4247 | 7498.3854 | 0.3427 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | 0.3926 | 0.17482 | 0.43258 |  | 0.36414 | 0.36483 | 0.060081 | 96.2648 | -44.4342 | 39.2099 | 13581.4379 | 6.8982 | [6 empty] | 122.0642 | 62.8867 | 178.315 | 0.33602 | 0.17311 | 0.49087 | 0.3051 | 0.35367 | 57.0621 | -45.1874 | 103757.4377 | [6 empty] | 120.7201 | 62.1757 | 181.6501 | 0.33115 | 0.17056 | 0.49829 |  | 0.30212 | 0.35011 |  | 55.2997 | -46.6816 | 2.3105 | 34304762786617360 | 0.4819 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | 0.33291 | 0.14399 | 0.5231 |  | 0.32783 | 0.31903 | 0.053289 | 79.4332 | -72.4138 | 34.4736 | 6.4036e+17 | 6.5963 | [6 empty] | 141.8922 | 70.4393 | 286.711 | 0.28433 | 0.14115 | 0.57452 | 0.2757 | 0.30795 | 44.9766 | -71.3299 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 140.484 | 69.7839 | 290.6537 | 0.28045 | 0.13931 | 0.58024 |  | 0.27289 | 0.305 |  | 43.3301 | -72.5404 | 2.0436 | 2.9273e+18 | 0.41 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | 0.28833 | 0.12102 | 0.59065 |  | 0.29759 | 0.28103 | 0.045312 | 64.928 | -98.3197 | 29.8294 | 2.9273e+18 | 6.1735 | [6 empty] | 167.1147 | 80.0467 | 424.5976 | 0.24877 | 0.11916 | 0.63207 | 0.25305 | 0.27272 | 35.2803 | -95.0325 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 166.77 | 79.6125 | 429.1682 | 0.24687 | 0.11785 | 0.63529 |  | 0.25187 | 0.27054 |  | 34.5482 | -95.9901 | 1.2054 | 2.9273e+18 | 0.2384 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | 0.2579 | 0.10534 | 0.63676 |  | 0.27521 | 0.25294 | 0.039713 | 54.077 | -120.6807 | 26.7716 | 2.9273e+18 | 5.8069 | [6 empty] | 197.933 | 91.7855 | 593.0752 | 0.22421 | 0.10397 | 0.67182 | 0.23606 | 0.2463 | 27.6194 | -116.5922 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 197.7681 | 91.7443 | 594.1094 | 0.22382 | 0.10383 | 0.67236 |  | 0.2357 | 0.24602 |  | 27.4036 | -116.7326 | 0.2575 | 2.9273e+18 | 0.0497 | [25 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | 0.23587 | 0.094227 | 0.6699 |  | 0.25785 | 0.23177 | 0.034765 | 45.3677 | -140.6154 | 24.1784 | 2.9273e+18 | 5.3726 | [6 empty] | 234.2141 | 105.6053 | 791.4174 | 0.20704 | 0.093354 | 0.6996 | 0.22346 | 0.2267 | 21.5671 | -136.3577 | 4.391e+18 | [6 empty] | 234.2249 | 105.7263 | 798.7173 | 0.2057 | 0.092851 | 0.70145 |  | 0.22221 | 0.22568 |  | 20.8013 | -137.0607 | 1.0396 | 4.391e+18 | 0.1856 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | 0.62416 | 0.35928 | 0.016553 |  | 0.41178 | 0.53332 | 0.067295 | 126.7562 | 49.776 | 48.0954 | 2244.3827 | 8.0837 | [6 empty] | 98.6348 | 67.6298 | 10.7128 | 0.55733 | 0.38214 | 0.060532 | 0.34451 | 0.53149 | 79.0678 | 43.533 | 2244.3827 | [6 empty] | 98.565 | 67.4333 | 10.2998 | 0.55908 | 0.3825 | 0.058423 |  | 0.34555 | 0.53192 |  | 79.4872 | 43.693 | 0.4489 | 2244.3827 | 0.176 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | 0.60173 | 0.34589 | 0.052374 |  | 0.40471 | 0.52344 | 0.065254 | 123.1813 | 44.3202 | 46.7674 | 2244.3827 | 7.9011 | [6 empty] | 100.1166 | 68.1942 | 18.8135 | 0.53503 | 0.36443 | 0.10054 | 0.33953 | 0.52036 | 76.8387 | 38.0308 | 2244.3827 | [6 empty] | 99.0756 | 67.7416 | 19.2189 | 0.53256 | 0.36413 | 0.10331 |  | 0.3379 | 0.51982 |  | 75.7674 | 37.6383 | 1.1409 | 2244.3827 | 0.2473 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | 0.54085 | 0.30565 | 0.15351 |  | 0.38728 | 0.49244 | 0.063899 | 114.7708 | 26.995 | 45.486 | 2244.3827 | 7.7458 | [6 empty] | 105.4433 | 70.2232 | 47.9337 | 0.47157 | 0.31406 | 0.21437 | 0.3238 | 0.48519 | 69.7683 | 20.3809 | 2533.4414 | [6 empty] | 105.4321 | 70.1997 | 47.7055 | 0.47208 | 0.31432 | 0.2136 |  | 0.32402 | 0.48542 |  | 69.8743 | 20.4957 | 0.1563 | 2505.2521 | 0.0612 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | 0.45735 | 0.25157 | 0.29107 |  | 0.35841 | 0.44359 | 0.057564 | 99.7036 | -1.2755 | 40.2869 | 4045.9535 | 7.5493 | [6 empty] | 115.248 | 73.9578 | 101.5341 | 0.3964 | 0.25438 | 0.34923 | 0.30146 | 0.43527 | 59.6447 | -5.5553 | 6138.1065 | [6 empty] | 114.9691 | 73.824 | 103.8696 | 0.39284 | 0.25225 | 0.35491 |  | 0.2998 | 0.43314 |  | 58.719 | -6.6747 | 1.4526 | 6354.7258 | 0.4301 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | 0.38357 | 0.20341 | 0.41302 |  | 0.32827 | 0.39169 | 0.050835 | 84.0452 | -32.5836 | 35.1609 | 10117.4284 | 7.1809 | [6 empty] | 129.9186 | 79.5459 | 181.7351 | 0.3321 | 0.20334 | 0.46456 | 0.27815 | 0.38319 | 48.9246 | -34.2659 | 19457.8054 | [6 empty] | 129.4836 | 79.1453 | 184.8733 | 0.32905 | 0.20113 | 0.46982 |  | 0.27678 | 0.38065 |  | 48.0619 | -35.5714 | 1.5648 | 21943.377 | 0.386 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | 0.3284 | 0.16714 | 0.50445 |  | 0.30206 | 0.3459 | 0.045502 | 70.4863 | -62.1543 | 31.3065 | 1.3722e+17 | 6.8521 | [6 empty] | 149.7465 | 87.0985 | 290.131 | 0.28416 | 0.16528 | 0.55056 | 0.25745 | 0.33692 | 39.1799 | -62.1261 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 149.2283 | 87.0855 | 288.9774 | 0.28409 | 0.16579 | 0.55013 |  | 0.25702 | 0.33748 |  | 38.9319 | -61.8051 | 0.4057 | 2.9273e+18 | 0.1 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | 0.28622 | 0.13963 | 0.57415 |  | 0.27903 | 0.30627 | 0.039145 | 58.2 | -89.9859 | 27.334 | 2.9273e+18 | 6.3888 | [6 empty] | 174.969 | 96.7059 | 428.0176 | 0.25007 | 0.13821 | 0.61172 | 0.24054 | 0.29913 | 30.9576 | -87.7505 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 175.3527 | 96.987 | 426.8055 | 0.25081 | 0.13872 | 0.61047 |  | 0.24099 | 0.2999 |  | 31.2661 | -87.4035 | 0.4644 | 2.9273e+18 | 0.1077 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | 0.25698 | 0.12047 | 0.62255 |  | 0.26144 | 0.27577 | 0.034751 | 48.7581 | -114.115 | 24.7286 | 2.9273e+18 | 5.9617 | [6 empty] | 205.7873 | 108.4448 | 596.4952 | 0.22596 | 0.11907 | 0.65497 | 0.22727 | 0.26947 | 24.2221 | -111.0355 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 205.9436 | 108.7347 | 598.4806 | 0.22553 | 0.11908 | 0.6554 |  | 0.22678 | 0.26941 |  | 23.9466 | -111.2034 | 0.3226 | 2.9273e+18 | 0.094 | [25 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | 0.23555 | 0.10693 | 0.65753 |  | 0.24716 | 0.25245 | 0.030632 | 40.878 | -135.425 | 22.3454 | 4.391e+18 | 5.4378 | [6 empty] | 242.0685 | 122.2645 | 794.8375 | 0.20883 | 0.10548 | 0.6857 | 0.21708 | 0.24669 | 18.7687 | -132.1854 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 242.0955 | 122.6035 | 801.6021 | 0.20758 | 0.10512 | 0.6873 |  | 0.21587 | 0.24597 |  | 17.9902 | -132.8223 | 1.0059 | 2.9273e+18 | 0.2114 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | 0.5585 | 0.41646 | 0.025047 |  | 0.32468 | 0.54474 | 0.048843 | 89.1872 | 64.9723 | 37.4878 | 2244.3827 | 9.0153 | [6 empty] | 113.0919 | 98.2937 | 17.008 | 0.49516 | 0.43037 | 0.074468 | 0.27608 | 0.5399 | 52.6115 | 56.7529 | 2244.3827 | [6 empty] | 113.4711 | 98.1085 | 16.6134 | 0.49726 | 0.42994 | 0.072804 |  | 0.27762 | 0.54007 |  | 53.4903 | 56.8034 | 0.8802 | 2244.3827 | 0.2764 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | 0.54141 | 0.40351 | 0.055077 |  | 0.3204 | 0.53727 | 0.046736 | 86.7241 | 60.3124 | 36.207 | 2244.3827 | 8.8451 | [6 empty] | 114.5737 | 98.8582 | 25.1086 | 0.48031 | 0.41443 | 0.10526 | 0.27397 | 0.53189 | 51.4718 | 52.0529 | 2244.3827 | [6 empty] | 114.3441 | 98.4261 | 25.5096 | 0.47987 | 0.41307 | 0.10706 |  | 0.27433 | 0.53131 |  | 51.5844 | 51.6038 | 0.463 | 2244.3827 | 0.2895 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | 0.49608 | 0.36193 | 0.14199 |  | 0.31244 | 0.51289 | 0.04597 | 82.2758 | 44.6741 | 35.5097 | 2244.3827 | 8.6154 | [6 empty] | 119.9004 | 100.8871 | 54.2288 | 0.43598 | 0.36684 | 0.19718 | 0.26705 | 0.50559 | 47.7221 | 36.4898 | 3198.1389 | [6 empty] | 120.3146 | 100.9262 | 53.5034 | 0.43791 | 0.36735 | 0.19474 |  | 0.26815 | 0.50612 |  | 48.4003 | 36.8177 | 0.7533 | 3158.0704 | 0.1815 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | 0.43011 | 0.30375 | 0.26615 |  | 0.29741 | 0.47257 | 0.041485 | 73.1368 | 18.0575 | 31.6963 | 3956.0181 | 7.8037 | [6 empty] | 129.7051 | 104.6218 | 107.8292 | 0.37908 | 0.30577 | 0.31515 | 0.25652 | 0.46556 | 41.9732 | 12.2707 | 5229.3977 | [6 empty] | 130.1696 | 104.8479 | 109.1387 | 0.37823 | 0.30465 | 0.31712 |  | 0.25645 | 0.46477 |  | 41.9711 | 11.7969 | 0.4739 | 5277.363 | 0.26 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | 0.36862 | 0.24875 | 0.38263 |  | 0.28098 | 0.42661 | 0.037033 | 63.2063 | -13.1324 | 28.0388 | 7586.8478 | 7.461 | [6 empty] | 144.3757 | 110.2099 | 188.0302 | 0.32619 | 0.249 | 0.42482 | 0.24454 | 0.42 | 35.3514 | -16.3386 | 10339.1031 | [6 empty] | 144.9572 | 110.7531 | 186.7135 | 0.32764 | 0.25033 | 0.42202 |  | 0.24503 | 0.42122 |  | 35.7394 | -15.6002 | 0.8342 | 10081.4199 | 0.2837 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | 0.3205 | 0.20511 | 0.47439 |  | 0.26596 | 0.38296 | 0.033794 | 54.1791 | -44.103 | 25.4154 | 23530.3402 | 7.0034 | [6 empty] | 164.2037 | 117.7625 | 296.4261 | 0.2839 | 0.2036 | 0.5125 | 0.23292 | 0.37585 | 28.8118 | -45.6653 | 34304762786617360 | [6 empty] | 165.1561 | 118.6198 | 295.8607 | 0.28493 | 0.20465 | 0.51042 |  | 0.23327 | 0.37697 |  | 29.1323 | -45.0794 | 0.6678 | 511219.7632 | 0.2344 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | 0.2823 | 0.17091 | 0.54679 |  | 0.25171 | 0.34286 | 0.029654 | 45.3768 | -74.2396 | 22.5008 | 2.9273e+18 | 6.42 | [6 empty] | 189.4261 | 127.3699 | 434.3128 | 0.2522 | 0.16958 | 0.57823 | 0.22266 | 0.33687 | 22.8849 | -73.6111 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 190.2248 | 127.7036 | 434.6247 | 0.25277 | 0.16969 | 0.57753 |  | 0.22316 | 0.33708 |  | 23.2472 | -73.5496 | 0.3675 | 2.9273e+18 | 0.12 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | 0.25509 | 0.14633 | 0.59858 |  | 0.24032 | 0.31019 | 0.026915 | 38.3241 | -100.8611 | 20.6294 | 2.9273e+18 | 5.9097 | [6 empty] | 220.2444 | 139.1087 | 602.7904 | 0.22891 | 0.14458 | 0.62651 | 0.21408 | 0.30423 | 17.7462 | -99.4051 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 221.5082 | 140.1815 | 601.1843 | 0.23005 | 0.14559 | 0.62436 |  | 0.21465 | 0.30564 |  | 18.21 | -98.7383 | 0.8122 | 2.9273e+18 | 0.2385 | [25 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | 0.23475 | 0.12886 | 0.63639 |  | 0.23033 | 0.28447 | 0.024126 | 31.9949 | -124.2928 | 18.6472 | 2.9273e+18 | 5.3446 | [6 empty] | 256.5256 | 152.9285 | 801.1326 | 0.2119 | 0.12633 | 0.66177 | 0.20713 | 0.27784 | 13.4039 | -122.8461 | 4.391e+18 | [6 empty] | 257.5402 | 154.512 | 804.346 | 0.21172 | 0.12702 | 0.66125 |  | 0.20652 | 0.27878 |  | 13.0111 | -122.6977 | 0.4199 | 2.9273e+18 | 0.2838 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | 0.49177 | 0.47454 | 0.033692 |  | 0.25511 | 0.55387 | 0.029437 | 50.4851 | 82.3266 | 25.8153 | 2244.3827 | 8.7007 | [6 empty] | 134.7238 | 144.1755 | 26.4272 | 0.44125 | 0.4722 | 0.086554 | 0.22675 | 0.54597 | 27.0595 | 71.4788 | 1930.6145 | [6 empty] | 133.6179 | 143.3769 | 25.9074 | 0.44113 | 0.47334 | 0.085531 |  | 0.22628 | 0.54631 |  | 26.6626 | 71.5514 | 0.4035 | 1930.937 | 0.2137 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | 0.47971 | 0.46245 | 0.057839 |  | 0.25281 | 0.54836 | 0.028003 | 48.9005 | 78.3955 | 24.8282 | 2244.3827 | 8.3344 | [6 empty] | 136.2056 | 144.74 | 34.5279 | 0.43175 | 0.4588 | 0.10945 | 0.22598 | 0.54032 | 26.5601 | 67.5628 | 1877.6586 | [6 empty] | 135.199 | 143.9848 | 34.6251 | 0.43083 | 0.45883 | 0.11034 |  | 0.22544 | 0.5402 |  | 26.1127 | 67.3248 | 0.5068 | 1874.0938 | 0.2055 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | 0.44819 | 0.42204 | 0.12977 |  | 0.2501 | 0.5299 | 0.028049 | 47.1699 | 64.7492 | 24.6348 | 1923.4609 | 8.4769 | [6 empty] | 141.5323 | 146.7689 | 63.6481 | 0.40214 | 0.41702 | 0.18084 | 0.22341 | 0.52128 | 24.8712 | 54.2783 | 3446.3917 | [6 empty] | 140.4604 | 145.8475 | 63.7534 | 0.40125 | 0.41663 | 0.18212 |  | 0.223 | 0.521 |  | 24.5106 | 53.9341 | 0.4985 | 3461.1727 | 0.2023 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | 0.39909 | 0.36276 | 0.23816 |  | 0.24353 | 0.49807 | 0.025362 | 42.4743 | 40.6007 | 21.8462 | 3914.437 | 8.4054 | [6 empty] | 151.337 | 150.5036 | 117.2485 | 0.36111 | 0.35912 | 0.27977 | 0.21928 | 0.49066 | 22.1373 | 32.6218 | 4680.2278 | [6 empty] | 150.1328 | 149.861 | 117.7416 | 0.3594 | 0.35875 | 0.28186 |  | 0.21827 | 0.49023 |  | 21.3684 | 32.2486 | 0.8548 | 4719.8866 | 0.3886 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | 0.35059 | 0.30298 | 0.34643 |  | 0.23631 | 0.45948 | 0.022957 | 37.3402 | 10.786 | 19.3243 | 6117.9904 | 7.8199 | [6 empty] | 166.0075 | 156.0917 | 197.4495 | 0.31952 | 0.30044 | 0.38004 | 0.21422 | 0.45321 | 18.7538 | 5.4966 | 7305.1381 | [6 empty] | 165.795 | 155.994 | 197.697 | 0.31915 | 0.30029 | 0.38056 |  | 0.21401 | 0.45306 |  | 18.5942 | 5.3867 | 0.1938 | 7326.58 | 0.0791 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | 0.3105 | 0.25261 | 0.43688 |  | 0.22956 | 0.42022 | 0.021576 | 32.5864 | -20.4258 | 17.7991 | 11403.4678 | 6.8607 | [6 empty] | 185.8355 | 163.6443 | 305.8454 | 0.28358 | 0.24971 | 0.46671 | 0.20892 | 0.41394 | 15.1425 | -23.9642 | 15885.5315 | [6 empty] | 185.2321 | 163.538 | 307.4657 | 0.28226 | 0.24921 | 0.46853 |  | 0.20809 | 0.41336 |  | 14.5104 | -24.3929 | 0.7638 | 16311.0627 | 0.2862 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | 0.27714 | 0.21146 | 0.51141 |  | 0.22246 | 0.38191 | 0.019345 | 27.4412 | -52.0791 | 15.8779 | 214975.2845 | 6.1073 | [6 empty] | 211.058 | 173.2517 | 443.732 | 0.25489 | 0.20923 | 0.53588 | 0.20387 | 0.37654 | 11.6184 | -53.4002 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 211.352 | 174.014 | 443.7312 | 0.25492 | 0.20988 | 0.5352 |  | 0.20358 | 0.37713 |  | 11.4139 | -53.0444 | 0.4104 | 2.9273e+18 | 0.1684 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | 0.25252 | 0.18069 | 0.56678 |  | 0.21661 | 0.34873 | 0.018173 | 23.1975 | -80.9718 | 14.8483 | 2.9273e+18 | 5.5857 | [6 empty] | 241.8762 | 184.9905 | 612.2096 | 0.23278 | 0.17803 | 0.58919 | 0.19935 | 0.34304 | 8.3573 | -81.4644 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 241.5835 | 185.3846 | 615.3479 | 0.23178 | 0.17786 | 0.59037 |  | 0.19849 | 0.34271 |  | 7.6852 | -81.8 | 0.7512 | 2.9273e+18 | 0.2695 | [25 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | 0.2336 | 0.15814 | 0.60826 |  | 0.2109 | 0.32125 | 0.016899 | 18.9473 | -106.7845 | 13.5147 | 2.9273e+18 | 4.9707 | [6 empty] | 278.1574 | 198.8103 | 810.5519 | 0.21604 | 0.15441 | 0.62955 | 0.19547 | 0.31435 | 5.4473 | -107.4155 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 278.3846 | 200.3072 | 814.1878 | 0.21532 | 0.15493 | 0.62975 |  | 0.19449 | 0.31486 |  | 4.6542 | -107.3355 | 0.7971 | 4.391e+18 | 0.3615 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | 0.43355 | 0.52523 | 0.041222 |  | 0.20558 | 0.56037 | 0.0153 | 14.6856 | 100.3689 | 17.1591 | 1934.1624 | 6.8083 | [6 empty] | 163.9604 | 206.1872 | 39.1579 | 0.40058 | 0.50375 | 0.095669 | 0.19437 | 0.54996 | 4.6123 | 86.4777 | 3109.6059 | [6 empty] | 164.2122 | 205.4255 | 39.048 | 0.40181 | 0.50265 | 0.095545 |  | 0.19533 | 0.5498 |  | 5.4045 | 86.214 | 0.8349 | 3100.6021 | 0.3063 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | 0.4254 | 0.51431 | 0.060291 |  | 0.20449 | 0.55628 | 0.01464 | 13.7734 | 97.0591 | 16.6901 | 1895.9955 | 6.315 | [6 empty] | 165.4421 | 206.7516 | 47.2585 | 0.39442 | 0.49291 | 0.11267 | 0.19415 | 0.54592 | 4.4396 | 83.2229 | 3205.7162 | [6 empty] | 166.1009 | 206.1194 | 47.2644 | 0.39596 | 0.49136 | 0.11267 |  | 0.19543 | 0.54566 |  | 5.4946 | 82.9014 | 1.1028 | 3195.0002 | 0.4055 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | 0.40427 | 0.47709 | 0.11864 |  | 0.20426 | 0.54239 | 0.014977 | 13.6396 | 85.2775 | 16.5018 | 3154.5518 | 5.958 | [6 empty] | 170.7689 | 208.7806 | 76.3787 | 0.37455 | 0.45792 | 0.16752 | 0.19342 | 0.53206 | 3.8441 | 71.9975 | 3574.9015 | [6 empty] | 170.531 | 208.1232 | 77.7746 | 0.37362 | 0.45598 | 0.1704 |  | 0.19347 | 0.53127 |  | 3.8844 | 71.2481 | 0.7505 | 3596.5925 | 0.2226 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | 0.3689 | 0.42011 | 0.21099 |  | 0.20204 | 0.51769 | 0.013195 | 11.7498 | 63.8688 | 13.9902 | 3893.0986 | 5.4258 | [6 empty] | 180.5736 | 212.5153 | 129.9791 | 0.34522 | 0.40629 | 0.24849 | 0.19219 | 0.50892 | 2.8406 | 53.0822 | 4374.3301 | [6 empty] | 179.801 | 211.7411 | 132.6287 | 0.34302 | 0.40395 | 0.25303 |  | 0.19159 | 0.50766 |  | 2.336 | 51.9487 | 1.2406 | 4434.874 | 0.4032 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | 0.33188 | 0.35897 | 0.30914 |  | 0.19981 | 0.48627 | 0.011686 | 9.858 | 36.3016 | 11.5498 | 5291.122 | 5.8861 | [6 empty] | 195.2441 | 218.1034 | 210.1801 | 0.31313 | 0.34979 | 0.33708 | 0.19061 | 0.47907 | 1.526 | 28.3031 | 5929.7955 | [6 empty] | 195.4882 | 218.1362 | 212.2903 | 0.31232 | 0.34851 | 0.33917 |  | 0.19052 | 0.47832 |  | 1.4494 | 27.6652 | 0.6425 | 5981.7248 | 0.2375 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | 0.27121 | 0.25744 | 0.47135 |  | 0.19558 | 0.41771 | 0.010237 | 6.2295 | -25.8106 | 8.6262 | 16356.5541 | 5.5008 | [6 empty] | 240.2946 | 235.2634 | 456.4627 | 0.25782 | 0.25242 | 0.48976 | 0.18705 | 0.41205 | -1.5431 | -29.5519 | 22639.1237 | [6 empty] | 241.2018 | 235.5843 | 457.8616 | 0.25807 | 0.25206 | 0.48988 |  | 0.18739 | 0.41182 |  | -1.2418 | -29.7727 | 0.3735 | 22753.2245 | 0.2729 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | 0.24949 | 0.22085 | 0.52966 |  | 0.19373 | 0.38586 | 0.010266 | 4.6043 | -56.0514 | 8.201 | 2.9273e+18 | 4.5036 | [6 empty] | 271.1128 | 247.0022 | 624.9403 | 0.23718 | 0.21609 | 0.54673 | 0.18535 | 0.37994 | -3.0982 | -58.8672 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 271.7915 | 247.5269 | 625.4039 | 0.23743 | 0.21623 | 0.54634 |  | 0.18549 | 0.3801 |  | -2.9676 | -58.7741 | 0.1603 | 2.9273e+18 | 0.0846 | [25 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | 0.23226 | 0.1929 | 0.57484 |  | 0.19155 | 0.35794 | 0.010459 | 2.6129 | -83.8752 | 7.744 | 2.9273e+18 | 3.9351 | [6 empty] | 307.394 | 260.8219 | 823.2825 | 0.22091 | 0.18744 | 0.59165 | 0.1838 | 0.3509 | -4.5772 | -86.7514 | 4.391e+18 | [6 empty] | 308.942 | 262.2987 | 824.4581 | 0.22135 | 0.18793 | 0.59071 |  | 0.18398 | 0.35146 |  | -4.4257 | -86.4419 | 0.3445 | 4.391e+18 | 0.1509 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | 0.38685 | 0.5659 | 0.04725 |  | 0.17161 | 0.56483 | 0.012391 | -17.0967 | 118.3481 | 17.2427 | 3073.5571 | 5.5075 | [6 empty] | 201.1512 | 285.0701 | 55.3521 | 0.37142 | 0.52637 | 0.10221 | 0.17328 | 0.55255 | -14.7228 | 101.2696 | 3316.6579 | [6 empty] | 201.2354 | 283.7858 | 55.3365 | 0.37241 | 0.52518 | 0.10241 |  | 0.17408 | 0.55235 |  | -13.9448 | 100.8925 | 0.8646 | 3311.5221 | 0.2503 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | 0.3815 | 0.55625 | 0.062256 |  | 0.17123 | 0.56174 | 0.012324 | -17.5057 | 115.4799 | 17.163 | 3140.9516 | 5.1702 | [6 empty] | 202.633 | 285.6345 | 63.4527 | 0.36727 | 0.51772 | 0.11501 | 0.17328 | 0.54959 | -14.7363 | 98.5418 | 3385.9701 | [6 empty] | 202.9905 | 284.4476 | 64.8162 | 0.36757 | 0.51507 | 0.11737 |  | 0.17409 | 0.54887 |  | -13.9507 | 97.6963 | 1.1542 | 3393.0523 | 0.282 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | 0.36742 | 0.5233 | 0.10928 |  | 0.172 | 0.55118 | 0.01195 | -16.7947 | 105.3289 | 16.4224 | 3364.3145 | 4.6816 | [6 empty] | 207.9597 | 287.6635 | 92.5729 | 0.35356 | 0.48906 | 0.15738 | 0.17328 | 0.5393 | -14.7843 | 89.03 | 3649.2495 | [6 empty] | 207.6777 | 286.6124 | 94.5386 | 0.3527 | 0.48675 | 0.16055 |  | 0.17341 | 0.53847 |  | -14.6371 | 88.1071 | 0.9346 | 3670.4258 | 0.2435 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | 0.34214 | 0.47094 | 0.18692 |  | 0.17178 | 0.532 | 0.010435 | -17.0872 | 86.5356 | 14.0776 | 3881.1246 | 4.0914 | [6 empty] | 217.7644 | 291.3982 | 146.1733 | 0.33229 | 0.44465 | 0.22305 | 0.17327 | 0.52167 | -14.8714 | 72.6335 | 4199.3309 | [6 empty] | 217.9222 | 290.7247 | 147.406 | 0.33217 | 0.44314 | 0.22469 |  | 0.17361 | 0.52111 |  | -14.5312 | 72.0317 | 0.6913 | 4213.9077 | 0.1786 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | 0.31432 | 0.41168 | 0.274 |  | 0.17196 | 0.50675 | 0.0087679 | -17.0197 | 61.5923 | 11.3265 | 4815.5878 | 3.8092 | [6 empty] | 232.4349 | 296.9863 | 226.3743 | 0.30754 | 0.39295 | 0.29952 | 0.17325 | 0.49808 | -14.9994 | 50.4474 | 5206.8967 | [6 empty] | 233.0909 | 296.4304 | 229.836 | 0.30696 | 0.39037 | 0.30267 |  | 0.17366 | 0.4969 |  | -14.6011 | 49.2698 | 1.2432 | 5260.1234 | 0.3538 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | 0.28871 | 0.35553 | 0.35576 |  | 0.17265 | 0.47837 | 0.0078309 | -16.4665 | 33.2221 | 9.1586 | 6439.9376 | 3.8928 | [6 empty] | 252.2629 | 304.5389 | 334.7702 | 0.28294 | 0.34158 | 0.37548 | 0.17324 | 0.47056 | -15.1678 | 24.156 | 7058.2101 | [6 empty] | 253.602 | 304.6071 | 335.587 | 0.28374 | 0.3408 | 0.37546 |  | 0.17401 | 0.47028 |  | -14.4135 | 23.8824 | 0.8025 | 7058.6294 | 0.3962 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | 0.26506 | 0.30504 | 0.42989 |  | 0.17295 | 0.44783 | 0.0065977 | -16.3304 | 2.1338 | 6.6608 | 9867.168 | 4.3665 | [6 empty] | 277.4854 | 314.1463 | 472.6569 | 0.26072 | 0.29517 | 0.44411 | 0.17322 | 0.44124 | -15.3758 | -4.4582 | 11138.5677 | [6 empty] | 279.0077 | 313.7324 | 474.1746 | 0.26151 | 0.29406 | 0.44444 |  | 0.17418 | 0.44067 |  | -14.4272 | -5.0199 | 1.1024 | 11191.2639 | 0.86 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | 0.2462 | 0.26387 | 0.48993 |  | 0.17357 | 0.41854 | 0.0066184 | -15.8938 | -28.3789 | 5.4899 | 21036.5736 | 3.3841 | [6 empty] | 308.3037 | 325.8851 | 641.1345 | 0.24175 | 0.25553 | 0.50272 | 0.1732 | 0.41193 | -15.6215 | -33.862 | 29788.0379 | [6 empty] | 309.0632 | 325.6259 | 643.7895 | 0.24174 | 0.2547 | 0.50356 |  | 0.17351 | 0.41133 |  | -15.3075 | -34.4587 | 0.6743 | 30770.9341 | 0.4591 | [25 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | 0.23075 | 0.23099 | 0.53827 |  | 0.17381 | 0.39148 | 0.0073457 | -15.8745 | -57.4503 | 5.2573 | 4.391e+18 | 2.3207 | [6 empty] | 344.5848 | 339.7048 | 839.4767 | 0.22614 | 0.22294 | 0.55092 | 0.17319 | 0.38416 | -15.9006 | -62.7075 | 4.391e+18 | [6 empty] | 346.6133 | 341.3928 | 843.4533 | 0.22633 | 0.22292 | 0.55075 |  | 0.17335 | 0.38417 |  | -15.765 | -62.8193 | 0.1757 | 4.391e+18 | 0.1405 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | 0.35138 | 0.59682 | 0.051799 |  | 0.14859 | 0.56785 | 0.017264 | -44.7045 | 135.7084 | 23.9646 | 3273.9454 | 5.274 | [6 empty] | 246.593 | 381.4536 | 75.139 | 0.35068 | 0.54247 | 0.10686 | 0.15925 | 0.55428 | -31.5155 | 115.6996 | 3447.5532 | [6 empty] | 247.5686 | 380.3294 | 74.1876 | 0.35262 | 0.54171 | 0.10567 |  | 0.16037 | 0.55432 |  | -30.2907 | 115.6103 | 1.228 | 3433.0724 | 0.3448 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | 0.34778 | 0.58851 | 0.063715 |  | 0.14852 | 0.56548 | 0.017243 | -44.8187 | 133.169 | 23.8748 | 3323.9786 | 5.0936 | [6 empty] | 248.0748 | 382.018 | 83.2397 | 0.34777 | 0.53554 | 0.11669 | 0.15933 | 0.55204 | -31.4531 | 113.3861 | 3499.7117 | [6 empty] | 248.9861 | 380.8206 | 82.128 | 0.34973 | 0.53491 | 0.11536 |  | 0.16044 | 0.55212 |  | -30.2306 | 113.3262 | 1.2239 | 3484.277 | 0.35 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | 0.33824 | 0.55997 | 0.10179 |  | 0.14961 | 0.5573 | 0.016456 | -43.7128 | 124.3788 | 22.8318 | 3492.1068 | 4.7685 | [6 empty] | 253.4015 | 384.047 | 112.3599 | 0.33796 | 0.51219 | 0.14985 | 0.15959 | 0.54422 | -31.235 | 105.2583 | 3695.5374 | [6 empty] | 254.4416 | 382.6623 | 112.1027 | 0.33961 | 0.51076 | 0.14963 |  | 0.16077 | 0.54401 |  | -29.9368 | 104.887 | 1.3503 | 3685.8878 | 0.3471 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | 0.31996 | 0.51319 | 0.16685 |  | 0.15025 | 0.54221 | 0.015216 | -43.1362 | 107.8809 | 20.8531 | 3873.2315 | 4.4854 | [6 empty] | 263.2062 | 387.7817 | 165.9603 | 0.32218 | 0.47467 | 0.20315 | 0.16006 | 0.53058 | -30.8578 | 91.0259 | 4093.2496 | [6 empty] | 263.8004 | 386.4851 | 165.1835 | 0.3235 | 0.47394 | 0.20256 |  | 0.16094 | 0.53051 |  | -29.8739 | 90.8345 | 1.0023 | 4082.695 | 0.2836 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | 0.29897 | 0.45781 | 0.24322 |  | 0.15146 | 0.52184 | 0.013613 | -41.9863 | 85.5091 | 18.3539 | 4534.1293 | 4.413 | [6 empty] | 277.8767 | 393.3698 | 246.1613 | 0.30289 | 0.42878 | 0.26832 | 0.16069 | 0.51184 | -30.3461 | 71.3186 | 4790.069 | [6 empty] | 278.5562 | 392.03 | 250.0851 | 0.30256 | 0.42581 | 0.27163 |  | 0.16127 | 0.51066 |  | -29.6893 | 69.9513 | 1.5169 | 4831.7082 | 0.3441 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | 0.27877 | 0.40267 | 0.31857 |  | 0.15329 | 0.49818 | 0.012111 | -40.1931 | 59.309 | 15.9261 | 5612.6599 | 4.4886 | [6 empty] | 297.7047 | 400.9224 | 354.5572 | 0.28267 | 0.38068 | 0.33665 | 0.16146 | 0.48925 | -29.741 | 47.2926 | 5969.5858 | [6 empty] | 298.4179 | 400.0157 | 354.9672 | 0.28329 | 0.37974 | 0.33697 |  | 0.16211 | 0.48891 |  | -29.0155 | 46.8876 | 0.8308 | 5975.7731 | 0.2537 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | 0.25921 | 0.35085 | 0.38994 |  | 0.15494 | 0.47187 | 0.010586 | -38.6201 | 29.7758 | 13.4248 | 7549.6604 | 4.7726 | [6 empty] | 322.9272 | 410.5298 | 492.4439 | 0.26342 | 0.33488 | 0.4017 | 0.16231 | 0.46427 | -29.0894 | 20.3211 | 8083.5474 | [6 empty] | 321.8759 | 408.3488 | 495.3191 | 0.26264 | 0.3332 | 0.40416 |  | 0.1623 | 0.46327 |  | -29.0453 | 19.1794 | 1.1425 | 8201.0938 | 0.4052 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | 0.24299 | 0.30678 | 0.45023 |  | 0.15688 | 0.44566 | 0.0096819 | -36.7537 | -0.1197 | 11.6428 | 11445.8394 | 6.0891 | [6 empty] | 353.7455 | 422.2686 | 660.9215 | 0.24618 | 0.29387 | 0.45995 | 0.16319 | 0.43831 | -28.4363 | -8.2668 | 12804.3456 | [6 empty] | 353.8703 | 421.2984 | 662.6371 | 0.24612 | 0.29301 | 0.46087 |  | 0.16343 | 0.43778 |  | -28.1525 | -8.8565 | 0.6544 | 12942.552 | 0.3628 | [25 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | 0.22926 | 0.27013 | 0.50061 |  | 0.15857 | 0.4204 | 0.009425 | -35.1934 | -29.5186 | 10.5934 | 24771.8125 | 6.5494 | [6 empty] | 390.0266 | 436.0883 | 859.2637 | 0.23142 | 0.25875 | 0.50983 | 0.16406 | 0.41274 | -27.8229 | -37.1276 | 35590.0135 | [6 empty] | 390.9313 | 436.2857 | 863.4503 | 0.23123 | 0.25806 | 0.51072 |  | 0.16416 | 0.41221 |  | -27.7188 | -37.7249 | 0.6063 | 37045.605 | 0.2737 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | 0.32488 | 0.61997 | 0.055152 |  | 0.13274 | 0.56995 | 0.022299 | -68.9453 | 152.7072 | 32.3781 | 3404.8192 | 5.5953 | [6 empty] | 300.0899 | 494.9222 | 98.4335 | 0.33588 | 0.55395 | 0.11017 | 0.14969 | 0.55545 | -46.2355 | 129.6291 | 3534.6186 | [6 empty] | 298.7324 | 493.7982 | 98.4821 | 0.33527 | 0.5542 | 0.11053 |  | 0.14934 | 0.55544 |  | -46.5964 | 129.5021 | 0.3826 | 3538.9227 | 0.1105 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | 0.3224 | 0.61292 | 0.064684 |  | 0.13281 | 0.56809 | 0.022239 | -68.8788 | 150.4571 | 32.214 | 3443.3539 | 5.5034 | [6 empty] | 301.5717 | 495.4867 | 106.5342 | 0.33375 | 0.54835 | 0.1179 | 0.14978 | 0.55372 | -46.1386 | 127.6399 | 3575.1207 | [6 empty] | 301.3047 | 494.7522 | 107.4952 | 0.33347 | 0.54756 | 0.11897 |  | 0.14981 | 0.55348 |  | -46.0838 | 127.2781 | 0.366 | 3580.7738 | 0.087 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | 0.3158 | 0.58862 | 0.095579 |  | 0.13393 | 0.56167 | 0.02145 | -67.6126 | 142.8023 | 31.115 | 3573.3987 | 5.3143 | [6 empty] | 306.8984 | 497.5156 | 135.6544 | 0.32646 | 0.52923 | 0.1443 | 0.15014 | 0.54762 | -45.7976 | 120.6156 | 3725.8195 | [6 empty] | 306.621 | 496.5641 | 136.7902 | 0.3262 | 0.52827 | 0.14553 |  | 0.1502 | 0.54732 |  | -45.6817 | 120.1684 | 0.462 | 3732.9437 | 0.0994 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | 0.30242 | 0.54772 | 0.14987 |  | 0.13489 | 0.54969 | 0.020406 | -66.5709 | 128.3114 | 29.3612 | 3862.6788 | 5.2034 | [6 empty] | 316.7031 | 501.2503 | 189.2547 | 0.31444 | 0.49766 | 0.1879 | 0.15075 | 0.53685 | -45.1979 | 108.1801 | 4025.5575 | [6 empty] | 316.3395 | 500.1968 | 191.5865 | 0.31379 | 0.49617 | 0.19004 |  | 0.15074 | 0.5363 |  | -45.1708 | 107.4466 | 0.734 | 4042.4994 | 0.163 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | 0.28645 | 0.49731 | 0.21623 |  | 0.13649 | 0.53316 | 0.018935 | -64.8366 | 108.3088 | 27.0213 | 4348.671 | 5.2213 | [6 empty] | 331.3737 | 506.8384 | 269.4558 | 0.29916 | 0.45757 | 0.24326 | 0.15162 | 0.52178 | -44.3627 | 90.6745 | 4533.7623 | [6 empty] | 331.2273 | 505.9143 | 272.5226 | 0.29849 | 0.45592 | 0.24559 |  | 0.15163 | 0.52111 |  | -44.3114 | 89.8174 | 0.8587 | 4559.3324 | 0.1836 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | 0.27047 | 0.44509 | 0.28445 |  | 0.1387 | 0.51355 | 0.017417 | -62.4116 | 84.4352 | 24.6102 | 5104.6025 | 5.3119 | [6 empty] | 351.2016 | 514.391 | 377.8517 | 0.28244 | 0.41368 | 0.30388 | 0.15269 | 0.50317 | -43.3391 | 68.882 | 5352.1262 | [6 empty] | 351.5086 | 513.4861 | 380.1183 | 0.28231 | 0.4124 | 0.30529 |  | 0.15293 | 0.50264 |  | -43.0204 | 68.1969 | 0.7556 | 5375.2388 | 0.1603 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | 0.25426 | 0.39381 | 0.35193 |  | 0.14092 | 0.49109 | 0.015829 | -60.0014 | 56.7898 | 22.0306 | 6355.261 | 5.4922 | [6 empty] | 376.4241 | 523.9984 | 515.7383 | 0.26581 | 0.37001 | 0.36418 | 0.1539 | 0.48203 | -42.187 | 43.8286 | 6681.0939 | [6 empty] | 376.5201 | 523.385 | 517.6179 | 0.26562 | 0.36923 | 0.36516 |  | 0.15399 | 0.48164 |  | -42.0544 | 43.333 | 0.5129 | 6709.6356 | 0.1299 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | 0.24035 | 0.34843 | 0.41122 |  | 0.14348 | 0.46801 | 0.014551 | -57.195 | 28.0715 | 19.8704 | 8434.2047 | 5.9451 | [6 empty] | 407.2424 | 535.7373 | 684.2159 | 0.25027 | 0.32924 | 0.42049 | 0.1552 | 0.45938 | -40.9688 | 16.6021 | 9034.4278 | [6 empty] | 408.1989 | 535.6226 | 686.8189 | 0.25033 | 0.32847 | 0.4212 |  | 0.15546 | 0.45897 |  | -40.6483 | 16.1054 | 0.5912 | 9079.8626 | 0.1965 | [25 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | 0.22816 | 0.30925 | 0.46259 |  | 0.14592 | 0.44499 | 0.013667 | -54.5576 | -0.9855 | 18.1981 | 12635.6295 | 7.468 | [6 empty] | 443.5236 | 549.557 | 882.5582 | 0.23647 | 0.293 | 0.47054 | 0.15652 | 0.43637 | -39.7514 | -11.566 | 14252.8395 | [6 empty] | 444.5777 | 549.7357 | 887.536 | 0.23625 | 0.29213 | 0.47163 |  | 0.15663 | 0.43579 |  | -39.616 | -12.2764 | 0.7233 | 14458.4944 | 0.3177 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | 0.6683 | 0.29586 | 0.03584 |  | 0.51273 | 0.51072 | 0.077798 | 190.2366 | 38.1482 | 63.858 | 2244.3827 | 7.8046 | [6 empty] | 133.5387 | 69.508 | 17.3128 | 0.606 | 0.31543 | 0.078566 | 0.43495 | 0.50938 | 126.6091 | 32.7267 | 2244.3827 | [6 empty] | 133.5419 | 69.1319 | 16.834 | 0.60837 | 0.31494 | 0.07669 |  | 0.43748 | 0.50956 |  | 127.5862 | 32.7356 | 0.9771 | 2244.3827 | 0.1518 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | 0.6104 | 0.26828 | 0.12132 |  | 0.48845 | 0.48304 | 0.07765 | 178.1565 | 22.1678 | 62.578 | 2244.3827 | 7.8592 | [6 empty] | 138.8655 | 71.537 | 46.433 | 0.54068 | 0.27853 | 0.18079 | 0.41108 | 0.47648 | 115.8815 | 16.017 | 2244.3827 | [6 empty] | 138.9622 | 71.3588 | 46.179 | 0.54176 | 0.2782 | 0.18004 |  | 0.41239 | 0.47647 |  | 116.4264 | 15.9933 | 0.5454 | 2244.3827 | 0.0809 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | 0.52646 | 0.22835 | 0.24518 |  | 0.44926 | 0.43846 | 0.072941 | 157.1733 | -4.4075 | 56.9354 | 2244.3827 | 7.7012 | [6 empty] | 148.6701 | 75.2716 | 100.0334 | 0.45889 | 0.23234 | 0.30877 | 0.37689 | 0.42935 | 100.4046 | -8.7614 | 4492.2895 | [6 empty] | 148.181 | 74.6456 | 100.3039 | 0.45858 | 0.23101 | 0.31041 |  | 0.37783 | 0.42824 |  | 100.5119 | -9.3177 | 0.5666 | 4544.7538 | 0.2281 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | 0.44647 | 0.19032 | 0.36321 |  | 0.40672 | 0.3901 | 0.06671 | 134.5788 | -34.3769 | 50.7422 | 6730.2644 | 7.4711 | [6 empty] | 163.3407 | 80.8597 | 180.2344 | 0.38484 | 0.19051 | 0.42465 | 0.34084 | 0.37964 | 83.8804 | -36.4846 | 11724.6375 | [6 empty] | 163.5463 | 80.603 | 180.031 | 0.38556 | 0.19002 | 0.42442 |  | 0.34202 | 0.37927 |  | 84.4127 | -36.6316 | 0.5522 | 11711.1028 | 0.1103 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | 0.38285 | 0.16008 | 0.45707 |  | 0.36855 | 0.34672 | 0.061217 | 114.4026 | -63.0396 | 45.6418 | 23007.8636 | 7.2469 | [6 empty] | 183.1687 | 88.4123 | 288.6303 | 0.32696 | 0.15782 | 0.51522 | 0.30846 | 0.335 | 68.7649 | -63.6534 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 182.8425 | 87.8834 | 288.016 | 0.32724 | 0.15729 | 0.51547 |  | 0.30923 | 0.33442 |  | 69.0168 | -63.8135 | 0.2986 | 6.4036e+17 | 0.1331 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | 0.33208 | 0.13596 | 0.53196 |  | 0.33482 | 0.30842 | 0.054013 | 96.1007 | -90.3956 | 40.1566 | 1.0063e+18 | 6.8691 | [6 empty] | 208.3912 | 98.0197 | 426.5169 | 0.28433 | 0.13374 | 0.58194 | 0.28178 | 0.29821 | 55.9743 | -88.8375 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 209.0094 | 97.9099 | 426.0038 | 0.28517 | 0.13359 | 0.58124 |  | 0.28286 | 0.29814 |  | 56.597 | -88.8382 | 0.6227 | 2.9273e+18 | 0.1143 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | 0.29532 | 0.11851 | 0.58617 |  | 0.30831 | 0.27838 | 0.04852 | 81.6605 | -114.3846 | 36.2414 | 2.9273e+18 | 6.4961 | [6 empty] | 239.2094 | 109.7586 | 594.9945 | 0.25341 | 0.11627 | 0.63032 | 0.26068 | 0.26912 | 45.5078 | -111.8503 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 240.0104 | 109.7366 | 597.4586 | 0.25339 | 0.11585 | 0.63076 |  | 0.26099 | 0.26849 |  | 45.7025 | -112.2387 | 0.4344 | 2.9273e+18 | 0.0848 | [25 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | 0.26786 | 0.10562 | 0.62651 |  | 0.28712 | 0.25474 | 0.043493 | 69.8579 | -135.7431 | 32.9129 | 2.9273e+18 | 6.0261 | [6 empty] | 275.4906 | 123.5783 | 793.3368 | 0.23104 | 0.10364 | 0.66532 | 0.24438 | 0.24665 | 37.0741 | -132.8303 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 276.4575 | 124.1231 | 794.9647 | 0.23124 | 0.10382 | 0.66494 |  | 0.24448 | 0.24697 |  | 37.2106 | -132.8726 | 0.1429 | 2.9273e+18 | 0.0994 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | 0.67725 | 0.31431 | 0.0084427 |  | 0.50007 | 0.52218 | 0.076726 | 187.0682 | 45.9312 | 63.4328 | 2244.3827 | 8.1585 | [6 empty] | 134.2419 | 73.5778 | 10.1635 | 0.61584 | 0.33754 | 0.046625 | 0.42334 | 0.52208 | 123.8849 | 40.3111 | 2244.3827 | [6 empty] | 135.43 | 73.8104 | 9.968 | 0.61781 | 0.33671 | 0.045473 |  | 0.42572 | 0.52204 |  | 125.3225 | 40.3526 | 1.4382 | 2244.3827 | 0.1832 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | 0.65847 | 0.3051 | 0.036426 |  | 0.49285 | 0.5138 | 0.0761 | 183.1143 | 40.9815 | 62.5411 | 2244.3827 | 7.9237 | [6 empty] | 135.7236 | 74.1423 | 18.2642 | 0.59494 | 0.325 | 0.08006 | 0.41676 | 0.51225 | 120.8369 | 35.245 | 2244.3827 | [6 empty] | 136.5182 | 74.2932 | 18.3616 | 0.5957 | 0.32418 | 0.080121 |  | 0.41813 | 0.51197 |  | 121.6749 | 35.1328 | 0.8455 | 2244.3827 | 0.1722 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | 0.60308 | 0.2772 | 0.11972 |  | 0.47113 | 0.48724 | 0.075686 | 172.0176 | 25.2749 | 61.2971 | 2244.3827 | 7.9634 | [6 empty] | 141.0504 | 76.1712 | 47.3844 | 0.53306 | 0.28787 | 0.17908 | 0.39572 | 0.48082 | 111.0614 | 18.8194 | 2244.3827 | [6 empty] | 142.2236 | 76.5304 | 46.9652 | 0.53524 | 0.28801 | 0.17675 |  | 0.39753 | 0.4813 |  | 112.2785 | 19.1169 | 1.253 | 2244.3827 | 0.1904 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | 0.52212 | 0.23658 | 0.2413 |  | 0.43558 | 0.44408 | 0.070952 | 152.4862 | -1.0399 | 55.9058 | 2244.3827 | 7.8264 | [6 empty] | 150.8551 | 79.9059 | 100.9847 | 0.45473 | 0.24086 | 0.3044 | 0.36518 | 0.43522 | 96.7822 | -5.7853 | 4422.6275 | [6 empty] | 151.514 | 79.9435 | 102.6168 | 0.45353 | 0.2393 | 0.30717 |  | 0.36542 | 0.43382 |  | 96.936 | -6.5559 | 0.7858 | 4512.6775 | 0.2557 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | 0.44429 | 0.19749 | 0.35822 |  | 0.39657 | 0.39663 | 0.064925 | 131.2186 | -31.0303 | 49.9774 | 6464.0621 | 7.6035 | [6 empty] | 165.5256 | 85.494 | 181.1858 | 0.38298 | 0.19781 | 0.41921 | 0.33247 | 0.38637 | 81.3082 | -33.6167 | 10870.0624 | [6 empty] | 166.0071 | 85.5733 | 183.4722 | 0.38158 | 0.1967 | 0.42172 |  | 0.33201 | 0.38508 |  | 81.0849 | -34.362 | 0.778 | 11183.1644 | 0.178 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | 0.38187 | 0.16609 | 0.45205 |  | 0.36116 | 0.35343 | 0.059658 | 112.0147 | -60.0051 | 45.078 | 19563.4009 | 7.3696 | [6 empty] | 185.3536 | 93.0466 | 289.5817 | 0.32634 | 0.16382 | 0.50984 | 0.30264 | 0.34183 | 66.9506 | -61.1251 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 185.9269 | 93.3485 | 288.531 | 0.32745 | 0.1644 | 0.50815 |  | 0.30334 | 0.34267 |  | 67.4577 | -60.7219 | 0.6479 | 1.3722e+17 | 0.1237 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | 0.33173 | 0.14091 | 0.52735 |  | 0.32947 | 0.31489 | 0.052744 | 94.3737 | -87.8063 | 39.7311 | 6.4036e+17 | 6.9614 | [6 empty] | 210.5761 | 102.654 | 427.4683 | 0.28429 | 0.13859 | 0.57712 | 0.27773 | 0.30463 | 54.6567 | -86.7452 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 212.2004 | 103.2483 | 426.445 | 0.28603 | 0.13917 | 0.57481 |  | 0.27919 | 0.30564 |  | 55.6941 | -86.3458 | 1.1116 | 2.9273e+18 | 0.2142 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | 0.29522 | 0.1226 | 0.58218 |  | 0.3043 | 0.28432 | 0.047419 | 80.3227 | -112.2832 | 35.8786 | 2.9273e+18 | 6.5561 | [6 empty] | 241.3943 | 114.3929 | 595.9459 | 0.25364 | 0.12019 | 0.62617 | 0.25782 | 0.2749 | 44.5055 | -110.1857 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 243.0036 | 115.095 | 597.8949 | 0.25419 | 0.12039 | 0.62542 |  | 0.2583 | 0.27527 |  | 44.9348 | -110.2471 | 0.4337 | 2.9273e+18 | 0.1503 | [25 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | 0.26793 | 0.10909 | 0.62297 |  | 0.28403 | 0.26021 | 0.042569 | 68.773 | -134.0099 | 32.5947 | 2.9273e+18 | 6.0752 | [6 empty] | 277.6755 | 128.2126 | 794.2882 | 0.23136 | 0.10683 | 0.66181 | 0.24231 | 0.25174 | 36.2725 | -131.5328 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 278.806 | 129.0154 | 800.8272 | 0.23068 | 0.10674 | 0.66258 |  | 0.24157 | 0.25152 |  | 35.8671 | -132.0423 | 0.6512 | 2.9273e+18 | 0.1713 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | 0.64309 | 0.34395 | 0.012962 |  | 0.44039 | 0.52995 | 0.070454 | 162.886 | 54.508 | 58.1782 | 2244.3827 | 8.4313 | [6 empty] | 142.0962 | 90.2371 | 13.5835 | 0.57782 | 0.36694 | 0.055236 | 0.36995 | 0.52859 | 105.0675 | 48.0476 | 2244.3827 | [6 empty] | 143.5022 | 90.617 | 13.1202 | 0.58042 | 0.36652 | 0.053067 |  | 0.37222 | 0.52885 |  | 106.5903 | 48.2893 | 1.5418 | 2244.3827 | 0.2393 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | 0.62635 | 0.33485 | 0.038792 |  | 0.43455 | 0.52271 | 0.068939 | 159.5269 | 49.9513 | 57.0419 | 2244.3827 | 8.225 | [6 empty] | 143.578 | 90.8015 | 21.6842 | 0.56071 | 0.35461 | 0.084683 | 0.36565 | 0.5203 | 102.8671 | 43.3598 | 2244.3827 | [6 empty] | 145.239 | 91.4446 | 22.4585 | 0.56046 | 0.35287 | 0.086665 |  | 0.3667 | 0.51948 |  | 103.8076 | 43.0181 | 1.0006 | 2244.3827 | 0.4429 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | 0.57795 | 0.30574 | 0.11631 |  | 0.41933 | 0.49912 | 0.067937 | 151.1438 | 34.9878 | 55.9196 | 2244.3827 | 8.1574 | [6 empty] | 148.9047 | 92.8305 | 50.8044 | 0.50901 | 0.31733 | 0.17367 | 0.35165 | 0.49326 | 95.6742 | 27.9082 | 2244.3827 | [6 empty] | 149.6001 | 93.0568 | 51.1341 | 0.50921 | 0.31674 | 0.17405 |  | 0.35224 | 0.49299 |  | 96.1241 | 27.7767 | 0.4687 | 2244.3827 | 0.1407 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | 0.50549 | 0.26277 | 0.23175 |  | 0.39321 | 0.4599 | 0.063061 | 135.6306 | 9.3806 | 51.1239 | 2244.3827 | 7.9892 | [6 empty] | 158.7094 | 96.5651 | 104.4048 | 0.44125 | 0.26848 | 0.29027 | 0.33058 | 0.45255 | 84.784 | 4.0632 | 4251.7373 | [6 empty] | 160.7476 | 97.5351 | 104.1275 | 0.44355 | 0.26913 | 0.28732 |  | 0.3321 | 0.45338 |  | 86.0789 | 4.5777 | 1.3934 | 4162.6487 | 0.3138 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | 0.43442 | 0.22034 | 0.34524 |  | 0.36389 | 0.41528 | 0.05757 | 118.3293 | -20.6002 | 45.995 | 5899.2684 | 7.7841 | [6 empty] | 173.3799 | 102.1532 | 184.6058 | 0.3768 | 0.22201 | 0.4012 | 0.30694 | 0.4069 | 72.4483 | -23.8364 | 8880.4625 | [6 empty] | 175.1865 | 103.0987 | 184.8985 | 0.37822 | 0.22259 | 0.39919 |  | 0.30784 | 0.40762 |  | 73.3011 | -23.4892 | 0.9208 | 8734.5009 | 0.247 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | 0.37618 | 0.18541 | 0.43841 |  | 0.33643 | 0.3731 | 0.052991 | 102.2301 | -50.3193 | 41.7828 | 14105.3507 | 7.4788 | [6 empty] | 193.2079 | 109.7058 | 293.0017 | 0.32422 | 0.1841 | 0.49168 | 0.28436 | 0.36329 | 60.4901 | -52.2096 | 68393.0708 | [6 empty] | 194.8435 | 110.399 | 294.1183 | 0.32509 | 0.18419 | 0.49072 |  | 0.28515 | 0.36353 |  | 61.1626 | -52.2043 | 0.6725 | 63057.8453 | 0.1768 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | 0.32859 | 0.15703 | 0.51438 |  | 0.31093 | 0.33433 | 0.047096 | 86.9295 | -79.3201 | 37.074 | 6.4036e+17 | 6.9909 | [6 empty] | 218.4304 | 119.3132 | 430.8884 | 0.28418 | 0.15523 | 0.56059 | 0.2647 | 0.32532 | 49.856 | -79.1219 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 220.4209 | 120.1461 | 432.7701 | 0.28503 | 0.15536 | 0.55961 |  | 0.26549 | 0.32561 |  | 50.531 | -79.1757 | 0.6771 | 2.9273e+18 | 0.1958 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | 0.29347 | 0.13602 | 0.57051 |  | 0.29018 | 0.30262 | 0.042643 | 74.4605 | -105.1454 | 33.6741 | 2.9273e+18 | 6.5594 | [6 empty] | 249.2486 | 131.0521 | 599.366 | 0.25442 | 0.13377 | 0.61181 | 0.24843 | 0.2939 | 40.8081 | -103.9359 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 250.5634 | 131.6873 | 603.4303 | 0.2542 | 0.1336 | 0.6122 |  | 0.24832 | 0.29364 |  | 40.8151 | -104.3336 | 0.3977 | 2.9273e+18 | 0.1217 | [25 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | 0.26697 | 0.12056 | 0.61247 |  | 0.27293 | 0.27731 | 0.038488 | 63.92 | -128.0065 | 30.6518 | 2.9273e+18 | 6.0965 | [6 empty] | 285.5298 | 144.8718 | 797.7082 | 0.2325 | 0.11796 | 0.64954 | 0.2354 | 0.26874 | 33.3039 | -126.5277 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 287.2794 | 146.1893 | 802.1522 | 0.2325 | 0.11831 | 0.64919 |  | 0.23516 | 0.26925 |  | 33.257 | -126.6552 | 0.1358 | 2.9273e+18 | 0.2055 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | 0.59162 | 0.38861 | 0.019772 |  | 0.3652 | 0.53973 | 0.056787 | 127.271 | 67.8025 | 48.8466 | 2244.3827 | 8.7996 | [6 empty] | 156.5533 | 120.901 | 19.8787 | 0.52653 | 0.40662 | 0.066857 | 0.30852 | 0.53609 | 79.1031 | 59.688 | 2244.3827 | [6 empty] | 156.5963 | 120.5527 | 19.659 | 0.5276 | 0.40616 | 0.066235 |  | 0.3095 | 0.53609 |  | 79.6468 | 59.6114 | 0.5491 | 2244.3827 | 0.1644 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | 0.5778 | 0.37978 | 0.042421 |  | 0.36103 | 0.53392 | 0.054921 | 124.6578 | 63.8097 | 47.6038 | 2244.3827 | 8.6652 | [6 empty] | 158.0351 | 121.4655 | 27.9793 | 0.51397 | 0.39504 | 0.090996 | 0.30628 | 0.52966 | 77.7762 | 55.5493 | 2244.3827 | [6 empty] | 157.8953 | 121.3481 | 28.5887 | 0.51293 | 0.3942 | 0.092871 |  | 0.30602 | 0.52916 |  | 77.5712 | 55.1993 | 0.4056 | 2244.3827 | 0.1984 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | 0.53907 | 0.34966 | 0.11128 |  | 0.35246 | 0.51439 | 0.05404 | 119.407 | 50.0758 | 46.8334 | 2244.3827 | 8.485 | [6 empty] | 163.3618 | 123.4944 | 57.0996 | 0.47495 | 0.35904 | 0.16601 | 0.29878 | 0.50819 | 73.3404 | 41.636 | 2244.3827 | [6 empty] | 162.7054 | 122.9882 | 57.7962 | 0.47368 | 0.35805 | 0.16826 |  | 0.29842 | 0.50754 |  | 72.9691 | 41.126 | 0.6308 | 2244.3827 | 0.252 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | 0.47894 | 0.30418 | 0.21687 |  | 0.33655 | 0.48094 | 0.05001 | 108.8115 | 25.9081 | 42.9895 | 2244.3826 | 7.9203 | [6 empty] | 173.1665 | 127.2291 | 110.6999 | 0.42123 | 0.30949 | 0.26928 | 0.28697 | 0.4744 | 66.325 | 19.351 | 4097.2363 | [6 empty] | 172.8336 | 126.7053 | 113.2242 | 0.41872 | 0.30697 | 0.27431 |  | 0.28649 | 0.47257 |  | 65.8832 | 18.0804 | 1.3452 | 4198.5905 | 0.6017 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | 0.41795 | 0.2575 | 0.32455 |  | 0.31819 | 0.44108 | 0.045769 | 96.675 | -3.496 | 39.012 | 5276.1863 | 7.715 | [6 empty] | 187.837 | 132.8172 | 190.9009 | 0.36719 | 0.25963 | 0.37318 | 0.27294 | 0.43423 | 57.9166 | -7.936 | 7109.9629 | [6 empty] | 188.114 | 132.8348 | 192.8559 | 0.36612 | 0.25853 | 0.37535 |  | 0.27271 | 0.43328 |  | 57.7601 | -8.591 | 0.6734 | 7209.0634 | 0.2229 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | 0.36637 | 0.2176 | 0.41603 |  | 0.30039 | 0.40144 | 0.042473 | 84.9894 | -33.7594 | 35.8595 | 10131.6266 | 7.4144 | [6 empty] | 207.665 | 140.3698 | 299.2969 | 0.3208 | 0.21684 | 0.46235 | 0.25868 | 0.39343 | 49.2679 | -36.9016 | 17349.5729 | [6 empty] | 207.9602 | 140.5894 | 302.3714 | 0.31949 | 0.21599 | 0.46453 |  | 0.25802 | 0.39247 |  | 48.8343 | -37.5972 | 0.8197 | 18048.9875 | 0.1919 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | 0.32298 | 0.1844 | 0.49263 |  | 0.28289 | 0.3634 | 0.038137 | 73.2602 | -64.1354 | 32.1348 | 73503.2805 | 6.9236 | [6 empty] | 232.8875 | 149.9772 | 437.1835 | 0.28399 | 0.18289 | 0.53312 | 0.24553 | 0.35576 | 41.1461 | -65.2914 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 233.6264 | 150.3963 | 436.7714 | 0.28463 | 0.18323 | 0.53213 |  | 0.24593 | 0.35621 |  | 41.4887 | -65.0422 | 0.4236 | 6.4036e+17 | 0.1074 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | 0.29034 | 0.15924 | 0.55043 |  | 0.2682 | 0.33096 | 0.035053 | 63.4129 | -91.6938 | 29.5042 | 2.9273e+18 | 6.5302 | [6 empty] | 263.7057 | 161.7161 | 605.6611 | 0.25576 | 0.15684 | 0.5874 | 0.23407 | 0.32297 | 33.9102 | -91.9962 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 264.1859 | 162.513 | 609.1174 | 0.25505 | 0.15689 | 0.58806 |  | 0.23332 | 0.32293 |  | 33.4148 | -92.2208 | 0.5439 | 2.9273e+18 | 0.1679 | [25 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | 0.26517 | 0.14052 | 0.59431 |  | 0.25523 | 0.30431 | 0.03195 | 54.6075 | -116.2969 | 26.9238 | 2.9273e+18 | 6.0889 | [6 empty] | 299.9869 | 175.5358 | 804.0033 | 0.23445 | 0.13719 | 0.62836 | 0.2245 | 0.29557 | 27.6846 | -116.5104 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 300.7421 | 176.5779 | 807.774 | 0.23402 | 0.1374 | 0.62857 |  | 0.2239 | 0.29579 |  | 27.2911 | -116.6297 | 0.4112 | 2.9273e+18 | 0.1708 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | 0.53399 | 0.43863 | 0.027379 |  | 0.29684 | 0.54862 | 0.039834 | 87.9803 | 83.7718 | 37.3287 | 2244.3827 | 9.0829 | [6 empty] | 178.1851 | 166.7828 | 29.298 | 0.47609 | 0.44563 | 0.078281 | 0.25751 | 0.54232 | 52.1507 | 73.2994 | 2244.3827 | [6 empty] | 178.8617 | 166.513 | 29.3303 | 0.47734 | 0.44438 | 0.078276 |  | 0.25879 | 0.54208 |  | 53.0889 | 73.0697 | 0.9659 | 2244.3827 | 0.385 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | 0.52338 | 0.43013 | 0.046485 |  | 0.29425 | 0.5441 | 0.038341 | 86.1212 | 80.3263 | 36.2592 | 2244.3827 | 8.891 | [6 empty] | 179.6669 | 167.3473 | 37.3986 | 0.46738 | 0.43533 | 0.097288 | 0.25648 | 0.5375 | 51.4408 | 69.7435 | 2154.8078 | [6 empty] | 179.1263 | 166.9891 | 37.5632 | 0.46687 | 0.43523 | 0.097903 |  | 0.2562 | 0.53739 |  | 51.1843 | 69.5957 | 0.2961 | 2139.2817 | 0.0849 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | 0.4944 | 0.40004 | 0.10556 |  | 0.29033 | 0.52856 | 0.038093 | 83.4268 | 68.0424 | 35.9595 | 2244.3827 | 8.9398 | [6 empty] | 184.9936 | 169.3762 | 66.5188 | 0.43953 | 0.40243 | 0.15804 | 0.25297 | 0.52112 | 49.0216 | 57.5843 | 1856.4596 | [6 empty] | 184.3387 | 168.8702 | 66.1144 | 0.43961 | 0.40272 | 0.15767 |  | 0.25289 | 0.52125 |  | 48.9 | 57.6094 | 0.1242 | 1857.1593 | 0.0909 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | 0.44722 | 0.35345 | 0.19933 |  | 0.28185 | 0.50119 | 0.035301 | 77.0007 | 45.878 | 33.0489 | 3050.7764 | 8.3492 | [6 empty] | 194.7983 | 173.1109 | 120.1192 | 0.39915 | 0.35471 | 0.24613 | 0.24722 | 0.49432 | 45.0455 | 37.4462 | 3998.4975 | [6 empty] | 194.5863 | 173.2429 | 121.2112 | 0.39789 | 0.35425 | 0.24786 |  | 0.24656 | 0.4939 |  | 44.5481 | 37.1393 | 0.5845 | 4027.9189 | 0.1416 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | 0.39744 | 0.30341 | 0.29915 |  | 0.27194 | 0.4671 | 0.032556 | 69.5616 | 17.8582 | 30.1767 | 4799.0348 | 7.5312 | [6 empty] | 209.4688 | 178.699 | 200.3202 | 0.35594 | 0.30366 | 0.3404 | 0.24002 | 0.46071 | 40.0236 | 11.6828 | 5934.4713 | [6 empty] | 210.0266 | 179.3652 | 201.8096 | 0.35525 | 0.30339 | 0.34136 |  | 0.23962 | 0.46044 |  | 39.7798 | 11.495 | 0.3078 | 5962.808 | 0.1244 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | 0.35371 | 0.25874 | 0.38756 |  | 0.26213 | 0.43143 | 0.030688 | 62.2463 | -12.1643 | 28.109 | 7791.3541 | 7.3535 | [6 empty] | 229.2968 | 186.2516 | 308.7161 | 0.31659 | 0.25716 | 0.42625 | 0.23225 | 0.42445 | 34.5471 | -16.946 | 10316.4877 | [6 empty] | 230.1592 | 186.9497 | 308.5626 | 0.31717 | 0.25762 | 0.42521 |  | 0.23248 | 0.42488 |  | 34.7873 | -16.6372 | 0.3913 | 10222.0798 | 0.1414 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | 0.31553 | 0.2203 | 0.46416 |  | 0.25179 | 0.39555 | 0.027956 | 54.3792 | -43.3502 | 25.4362 | 17535.1738 | 6.8207 | [6 empty] | 254.5193 | 195.859 | 446.6028 | 0.28375 | 0.21835 | 0.4979 | 0.22463 | 0.38893 | 29.099 | -46.162 | 42034.1078 | [6 empty] | 255.164 | 196.4213 | 449.3821 | 0.28321 | 0.21801 | 0.49878 |  | 0.22434 | 0.38856 |  | 28.8955 | -46.5237 | 0.4151 | 44056.5904 | 0.1202 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | 0.28596 | 0.19027 | 0.52378 |  | 0.24278 | 0.36347 | 0.026172 | 47.5403 | -72.4833 | 23.642 | 6.4036e+17 | 6.4448 | [6 empty] | 285.3376 | 207.5979 | 615.0804 | 0.25752 | 0.18736 | 0.55512 | 0.21763 | 0.35625 | 23.9844 | -74.4996 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 286.615 | 208.8308 | 611.7626 | 0.25886 | 0.18861 | 0.55253 |  | 0.21819 | 0.3577 |  | 24.5157 | -73.4769 | 1.1524 | 2.9273e+18 | 0.2785 | [25 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | 0.26271 | 0.1675 | 0.56979 |  | 0.23432 | 0.33615 | 0.024393 | 41.0325 | -98.8218 | 21.7622 | 2.9273e+18 | 5.9883 | [6 empty] | 321.6187 | 221.4176 | 813.4226 | 0.2371 | 0.16323 | 0.59967 | 0.21148 | 0.32759 | 19.3825 | -101.0281 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 323.539 | 223.8785 | 811.1162 | 0.23815 | 0.16479 | 0.59705 |  | 0.21163 | 0.3295 |  | 19.6023 | -99.8495 | 1.199 | 2.9273e+18 | 0.3261 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | 0.47874 | 0.4866 | 0.034661 |  | 0.24296 | 0.55564 | 0.024261 | 49.7492 | 100.9523 | 26.0924 | 2244.3827 | 8.2925 | [6 empty] | 207.4217 | 228.7945 | 42.0286 | 0.43371 | 0.4784 | 0.087881 | 0.22034 | 0.54686 | 27.3266 | 87.6089 | 1901.4784 | [6 empty] | 207.6732 | 227.9846 | 41.7335 | 0.43502 | 0.47756 | 0.08742 |  | 0.22136 | 0.54678 |  | 28.1681 | 87.4116 | 0.8642 | 1906.277 | 0.3405 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | 0.47103 | 0.47854 | 0.050431 |  | 0.24154 | 0.55213 | 0.023373 | 48.5656 | 97.9644 | 25.3934 | 2244.3826 | 7.9622 | [6 empty] | 208.9035 | 229.359 | 50.1293 | 0.42774 | 0.46962 | 0.10264 | 0.21992 | 0.54326 | 26.9847 | 84.5819 | 1871.3638 | [6 empty] | 208.4338 | 228.173 | 51.5072 | 0.42702 | 0.46746 | 0.10552 |  | 0.22024 | 0.54247 |  | 27.2076 | 83.7149 | 0.8952 | 1867.0141 | 0.318 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | 0.45024 | 0.44976 | 0.1 |  | 0.24023 | 0.53995 | 0.023606 | 47.5699 | 87.1335 | 25.3722 | 1962.8794 | 7.9527 | [6 empty] | 214.2302 | 231.3879 | 79.2495 | 0.40816 | 0.44085 | 0.15099 | 0.21845 | 0.53087 | 25.8025 | 74.0978 | 3247.0124 | [6 empty] | 214.7486 | 230.5625 | 80.4126 | 0.40848 | 0.43856 | 0.15296 |  | 0.21944 | 0.53011 |  | 26.6313 | 73.3259 | 1.1326 | 3252.8803 | 0.4903 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | 0.41462 | 0.40401 | 0.18137 |  | 0.23629 | 0.51805 | 0.021866 | 44.148 | 67.2116 | 23.0987 | 3338.9937 | 7.814 | [6 empty] | 224.0349 | 235.1226 | 132.8498 | 0.37843 | 0.39716 | 0.22441 | 0.21597 | 0.50998 | 23.8009 | 56.2779 | 3940.2165 | [6 empty] | 224.5388 | 234.424 | 133.417 | 0.37905 | 0.39573 | 0.22522 |  | 0.21689 | 0.50948 |  | 24.5755 | 55.7717 | 0.9253 | 3943.1669 | 0.4888 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | 0.37547 | 0.35262 | 0.27191 |  | 0.23175 | 0.48971 | 0.020295 | 40.2495 | 41.1957 | 20.913 | 4486.9417 | 8.0326 | [6 empty] | 238.7054 | 240.7107 | 213.0508 | 0.34472 | 0.34761 | 0.30767 | 0.21273 | 0.48265 | 21.1636 | 32.6469 | 5217.3623 | [6 empty] | 239.0558 | 240.2926 | 216.5953 | 0.3435 | 0.34528 | 0.31123 |  | 0.21281 | 0.48131 |  | 21.227 | 31.4354 | 1.2132 | 5289.759 | 0.6581 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | 0.33956 | 0.30458 | 0.35586 |  | 0.22729 | 0.45872 | 0.019553 | 36.4659 | 12.2756 | 19.6073 | 6422.1165 | 7.6439 | [6 empty] | 258.5334 | 248.2633 | 321.4468 | 0.31215 | 0.29975 | 0.38811 | 0.20905 | 0.45168 | 18.1402 | 5.3031 | 7644.2462 | [6 empty] | 258.8202 | 247.3808 | 324.8281 | 0.31145 | 0.29768 | 0.39087 |  | 0.2094 | 0.45033 |  | 18.4275 | 4.0872 | 1.2494 | 7774.6435 | 0.7664 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | 0.30692 | 0.26167 | 0.43141 |  | 0.22215 | 0.42616 | 0.018093 | 32.0005 | -18.8122 | 17.7253 | 10679.6053 | 6.7013 | [6 empty] | 283.7559 | 257.8707 | 459.3334 | 0.28348 | 0.25762 | 0.45889 | 0.20526 | 0.41969 | 14.9704 | -23.7276 | 14040.0517 | [6 empty] | 284.6772 | 257.6319 | 461.8801 | 0.28349 | 0.25656 | 0.45995 |  | 0.20574 | 0.41893 |  | 15.4025 | -24.4156 | 0.8124 | 14259.4486 | 0.3439 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | 0.28078 | 0.22685 | 0.49237 |  | 0.21763 | 0.39562 | 0.017465 | 28.0801 | -48.8565 | 16.7303 | 30413.8533 | 6.1549 | [6 empty] | 314.5742 | 269.6095 | 627.811 | 0.25955 | 0.22245 | 0.518 | 0.20158 | 0.38873 | 11.8389 | -52.8723 | 415215.9652 | [6 empty] | 315.4858 | 269.7466 | 625.8657 | 0.2605 | 0.22273 | 0.51678 |  | 0.20226 | 0.3891 |  | 12.4692 | -52.5343 | 0.7152 | 241501.6106 | 0.2579 | [25 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | 0.25969 | 0.19968 | 0.54063 |  | 0.213 | 0.36851 | 0.016942 | 24.0025 | -76.6601 | 15.6991 | 2.9273e+18 | 5.6419 | [6 empty] | 350.8553 | 283.4292 | 826.1532 | 0.24024 | 0.19407 | 0.56569 | 0.1982 | 0.36025 | 8.8862 | -80.898 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 352.5117 | 284.9496 | 831.0444 | 0.24005 | 0.19404 | 0.56591 |  | 0.19804 | 0.36019 |  | 8.7549 | -81.1295 | 0.2661 | 2.9273e+18 | 0.135 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | 0.43063 | 0.52837 | 0.041004 |  | 0.20315 | 0.56082 | 0.013923 | 14.7536 | 118.4035 | 18.8841 | 1924.529 | 6.6547 | [6 empty] | 244.6125 | 307.6774 | 58.2228 | 0.40067 | 0.50397 | 0.095367 | 0.19435 | 0.55003 | 5.4202 | 101.9871 | 3108.1293 | [6 empty] | 243.6694 | 305.8835 | 58.3265 | 0.40085 | 0.5032 | 0.095951 |  | 0.19467 | 0.54983 |  | 5.7154 | 101.552 | 0.5258 | 3108.525 | 0.1817 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | 0.42529 | 0.52087 | 0.053839 |  | 0.20252 | 0.55808 | 0.013605 | 14.1321 | 115.769 | 18.6026 | 1900.0172 | 6.2931 | [6 empty] | 246.0943 | 308.2418 | 66.3235 | 0.3965 | 0.49664 | 0.10686 | 0.19421 | 0.54732 | 5.2834 | 99.4057 | 3172.2365 | [6 empty] | 245.7451 | 306.7468 | 66.6994 | 0.39688 | 0.4954 | 0.10772 |  | 0.19476 | 0.547 |  | 5.8163 | 98.8994 | 0.7351 | 3172.3667 | 0.2299 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | 0.41068 | 0.49437 | 0.094949 |  | 0.20253 | 0.54855 | 0.013864 | 14.1817 | 106.2846 | 18.4602 | 3033.7069 | 5.8897 | [6 empty] | 251.421 | 310.2708 | 95.4437 | 0.3826 | 0.47216 | 0.14524 | 0.19371 | 0.53785 | 4.8051 | 90.3831 | 3412.6285 | [6 empty] | 250.2218 | 308.2167 | 96.6076 | 0.38199 | 0.47053 | 0.14748 |  | 0.19385 | 0.53724 |  | 4.9301 | 89.5441 | 0.8483 | 3426.7636 | 0.2472 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | 0.3842 | 0.45119 | 0.16461 |  | 0.201 | 0.5311 | 0.012546 | 12.6489 | 88.5783 | 16.3198 | 3494.4468 | 5.2655 | [6 empty] | 261.2257 | 314.0055 | 149.044 | 0.36067 | 0.43354 | 0.20578 | 0.19284 | 0.52156 | 3.9766 | 74.7535 | 3905.0827 | [6 empty] | 260.0694 | 312.2064 | 149.5262 | 0.36031 | 0.43254 | 0.20716 |  | 0.19294 | 0.52114 |  | 4.0628 | 74.1664 | 0.5934 | 3917.5454 | 0.1914 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | 0.354 | 0.4006 | 0.2454 |  | 0.19946 | 0.50786 | 0.011363 | 11.1184 | 64.8497 | 14.0812 | 4294.0829 | 5.0538 | [6 empty] | 275.8962 | 319.5936 | 229.245 | 0.33453 | 0.38751 | 0.27796 | 0.19168 | 0.49958 | 2.8475 | 53.4536 | 4782.9195 | [6 empty] | 275.7032 | 318.0954 | 231.9599 | 0.33388 | 0.38522 | 0.28091 |  | 0.19203 | 0.49849 |  | 3.1892 | 52.2772 | 1.225 | 4826.6637 | 0.3983 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | 0.32516 | 0.35115 | 0.32369 |  | 0.19816 | 0.48151 | 0.01109 | 9.8437 | 37.6328 | 12.7515 | 5600.486 | 5.7887 | [6 empty] | 295.7242 | 327.1462 | 337.641 | 0.30788 | 0.3406 | 0.35152 | 0.1903 | 0.47368 | 1.4978 | 27.9918 | 6310.8436 | [6 empty] | 294.9765 | 325.7016 | 338.564 | 0.30751 | 0.33954 | 0.35295 |  | 0.19042 | 0.47308 |  | 1.616 | 27.3452 | 0.6573 | 6351.4321 | 0.3031 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | 0.27522 | 0.26666 | 0.45812 |  | 0.19486 | 0.42481 | 0.010449 | 6.5086 | -22.5267 | 10.3102 | 13538.2453 | 5.5703 | [6 empty] | 351.765 | 348.4924 | 644.0052 | 0.26168 | 0.25924 | 0.47908 | 0.18733 | 0.41757 | -1.5227 | -28.9919 | 18093.3639 | [6 empty] | 351.4704 | 348.3786 | 643.198 | 0.2617 | 0.25939 | 0.47891 |  | 0.18728 | 0.41768 |  | -1.5704 | -28.8754 | 0.1259 | 18034.7391 | 0.0672 | [25 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | 0.25638 | 0.23529 | 0.50833 |  | 0.19311 | 0.39874 | 0.010932 | 4.6857 | -51.2582 | 10.0577 | 49788.8767 | 4.652 | [6 empty] | 388.0461 | 362.3121 | 842.3474 | 0.24364 | 0.22748 | 0.52888 | 0.1859 | 0.39053 | -3.044 | -57.6931 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 389.1429 | 363.5674 | 847.1837 | 0.24323 | 0.22724 | 0.52952 |  | 0.18566 | 0.39027 |  | -3.2995 | -58.0412 | 0.4318 | 2.9273e+18 | 0.1692 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | 0.39145 | 0.5624 | 0.046142 |  | 0.17464 | 0.56454 | 0.01239 | -16.1655 | 135.5199 | 19.502 | 3043.6681 | 5.6047 | [6 empty] | 290.0543 | 404.0609 | 78.0098 | 0.37566 | 0.52331 | 0.10103 | 0.17619 | 0.55225 | -13.7657 | 116.1661 | 3287.6928 | [6 empty] | 289.074 | 402.0683 | 78.4617 | 0.37561 | 0.52244 | 0.10195 |  | 0.17639 | 0.552 |  | -13.5263 | 115.6669 | 0.5537 | 3290.9883 | 0.1513 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | 0.38775 | 0.5556 | 0.05665 |  | 0.17443 | 0.56237 | 0.012333 | -16.4144 | 133.1373 | 19.3666 | 3090.1579 | 5.3289 | [6 empty] | 291.5361 | 404.6254 | 86.1104 | 0.37268 | 0.51724 | 0.11008 | 0.17617 | 0.55016 | -13.791 | 113.9492 | 3336.3456 | [6 empty] | 290.5729 | 402.609 | 86.6377 | 0.37262 | 0.51628 | 0.1111 |  | 0.17638 | 0.54988 |  | -13.5378 | 113.418 | 0.5885 | 3340.3448 | 0.1575 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | 0.37745 | 0.53181 | 0.090748 |  | 0.17501 | 0.55481 | 0.012045 | -15.7907 | 124.8044 | 18.7517 | 3244.3023 | 4.8656 | [6 empty] | 296.8629 | 406.6543 | 115.2307 | 0.36258 | 0.49668 | 0.14074 | 0.17612 | 0.54282 | -13.8807 | 106.1502 | 3517.9495 | [6 empty] | 296.7675 | 404.751 | 115.4615 | 0.36325 | 0.49542 | 0.14133 |  | 0.17679 | 0.54253 |  | -13.1166 | 105.6346 | 0.9218 | 3516.6562 | 0.2464 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | 0.35779 | 0.4922 | 0.15001 |  | 0.17473 | 0.54082 | 0.010911 | -16.1605 | 109.1008 | 16.7811 | 3588.6487 | 4.2462 | [6 empty] | 306.6675 | 410.389 | 168.831 | 0.34617 | 0.46325 | 0.19058 | 0.17602 | 0.52999 | -14.0405 | 92.4542 | 3882.9051 | [6 empty] | 306.4014 | 408.6989 | 169.6971 | 0.3463 | 0.46191 | 0.19179 |  | 0.17645 | 0.52956 |  | -13.5462 | 91.828 | 0.7978 | 3890.2224 | 0.2021 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | 0.33461 | 0.44408 | 0.22131 |  | 0.17474 | 0.52178 | 0.0095699 | -16.2248 | 87.6371 | 14.3634 | 4172.9661 | 3.9039 | [6 empty] | 321.3381 | 415.9771 | 249.032 | 0.32579 | 0.42173 | 0.25248 | 0.17588 | 0.51228 | -14.2677 | 73.4077 | 4512.7008 | [6 empty] | 321.9645 | 414.5402 | 251.9084 | 0.32574 | 0.4194 | 0.25486 |  | 0.17652 | 0.51137 |  | -13.5429 | 72.3053 | 1.3192 | 4538.8711 | 0.3371 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | 0.31164 | 0.39516 | 0.29321 |  | 0.17511 | 0.49959 | 0.0088122 | -15.8907 | 62.4421 | 12.4528 | 5094.2747 | 3.8898 | [6 empty] | 341.1661 | 423.5297 | 357.428 | 0.30404 | 0.37744 | 0.31853 | 0.17571 | 0.4908 | -14.555 | 50.0611 | 5551.3029 | [6 empty] | 342.0254 | 422.6877 | 357.0428 | 0.3049 | 0.37681 | 0.31829 |  | 0.17645 | 0.49064 |  | -13.7259 | 49.845 | 0.8568 | 5544.4774 | 0.3211 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | 0.28895 | 0.34796 | 0.36309 |  | 0.17519 | 0.47466 | 0.0077812 | -15.9202 | 33.7728 | 10.1336 | 6654.7391 | 4.0142 | [6 empty] | 366.3886 | 433.1371 | 495.3146 | 0.28296 | 0.33451 | 0.38253 | 0.17553 | 0.46689 | -14.8929 | 23.6914 | 7319.4795 | [6 empty] | 366.6831 | 432.1391 | 496.1902 | 0.28315 | 0.33369 | 0.38315 |  | 0.17592 | 0.46649 |  | -14.4368 | 23.2188 | 0.6568 | 7344.395 | 0.3006 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | 0.26956 | 0.30678 | 0.42366 |  | 0.17554 | 0.44951 | 0.0076709 | -15.6371 | 4.4243 | 8.8683 | 9439.2593 | 5.0374 | [6 empty] | 397.2068 | 444.8759 | 663.7922 | 0.26377 | 0.29543 | 0.4408 | 0.17533 | 0.44185 | -15.2713 | -4.4365 | 10846.9822 | [6 empty] | 398.6453 | 444.4771 | 663.4709 | 0.2646 | 0.29502 | 0.44038 |  | 0.17608 | 0.44172 |  | -14.4253 | -4.5795 | 0.858 | 10818.939 | 0.6134 | [25 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | 0.25296 | 0.2721 | 0.47494 |  | 0.17569 | 0.42521 | 0.0082439 | -15.629 | -24.4821 | 8.5263 | 16137.6747 | 4.3487 | [6 empty] | 433.488 | 458.6956 | 862.1344 | 0.2471 | 0.26147 | 0.49144 | 0.17514 | 0.41698 | -15.6779 | -33.0082 | 21963.3058 | [6 empty] | 435.8246 | 460.3083 | 864.0803 | 0.2476 | 0.26151 | 0.4909 |  | 0.17551 | 0.41708 |  | -15.2743 | -32.9361 | 0.4101 | 21737.0588 | 0.3232 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | 0.36022 | 0.58959 | 0.050184 |  | 0.15403 | 0.56724 | 0.016373 | -43.6346 | 152.3988 | 25.9846 | 3225.8273 | 5.4135 | [6 empty] | 343.5513 | 517.5295 | 101.3042 | 0.35698 | 0.53776 | 0.10526 | 0.16339 | 0.55381 | -30.5657 | 129.9399 | 3408.344 | [6 empty] | 346.0891 | 517.6498 | 101.8306 | 0.35843 | 0.53611 | 0.10546 |  | 0.16448 | 0.55355 |  | -29.256 | 129.6378 | 1.344 | 3401.1735 | 0.3047 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | 0.35767 | 0.58355 | 0.058785 |  | 0.15405 | 0.5655 | 0.016306 | -43.6114 | 150.2209 | 25.7703 | 3261.2439 | 5.2373 | [6 empty] | 345.0331 | 518.094 | 109.4049 | 0.35478 | 0.53273 | 0.11249 | 0.16343 | 0.55217 | -30.5315 | 128.0167 | 3446.5474 | [6 empty] | 348.0649 | 518.3823 | 109.1852 | 0.35676 | 0.53133 | 0.11191 |  | 0.16474 | 0.55203 |  | -28.9673 | 127.8874 | 1.5696 | 3433.6512 | 0.3892 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | 0.35038 | 0.56267 | 0.086954 |  | 0.15484 | 0.55948 | 0.015759 | -42.6902 | 142.9195 | 24.933 | 3381.1186 | 4.9209 | [6 empty] | 350.3598 | 520.123 | 138.5251 | 0.34723 | 0.51548 | 0.13729 | 0.16357 | 0.54636 | -30.4116 | 121.2195 | 3588.2435 | [6 empty] | 353.7065 | 521.0983 | 138.9851 | 0.3489 | 0.51401 | 0.13709 |  | 0.16476 | 0.54615 |  | -28.9987 | 121.0559 | 1.4223 | 3578.4742 | 0.3519 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | 0.3357 | 0.5271 | 0.1372 |  | 0.15517 | 0.54819 | 0.014859 | -42.3659 | 128.9889 | 23.2589 | 3647.4544 | 4.5655 | [6 empty] | 360.1645 | 523.8576 | 192.1255 | 0.33468 | 0.48679 | 0.17853 | 0.16382 | 0.5361 | -30.2014 | 109.1646 | 3868.3302 | [6 empty] | 362.6691 | 523.8904 | 193.3102 | 0.33585 | 0.48514 | 0.17901 |  | 0.16483 | 0.53574 |  | -28.974 | 108.7256 | 1.3036 | 3865.2231 | 0.3055 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | 0.31786 | 0.48258 | 0.19955 |  | 0.15591 | 0.53257 | 0.013641 | -41.5756 | 109.6877 | 21.0635 | 4088.1639 | 4.4106 | [6 empty] | 374.835 | 529.4457 | 272.3265 | 0.31857 | 0.44998 | 0.23145 | 0.16416 | 0.52171 | -29.9106 | 92.1492 | 4338.8832 | [6 empty] | 377.634 | 529.674 | 274.4215 | 0.31956 | 0.44822 | 0.23222 |  | 0.16516 | 0.52122 |  | -28.7026 | 91.5714 | 1.3391 | 4341.2666 | 0.3242 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | 0.29962 | 0.43563 | 0.26476 |  | 0.15711 | 0.51396 | 0.012561 | -40.2487 | 86.587 | 18.9896 | 4760.5943 | 4.4372 | [6 empty] | 394.663 | 536.9983 | 380.7224 | 0.30072 | 0.40918 | 0.2901 | 0.16458 | 0.50387 | -29.5578 | 70.8927 | 5085.8743 | [6 empty] | 397.8279 | 538.1884 | 382.2334 | 0.30178 | 0.40826 | 0.28996 |  | 0.16546 | 0.50364 |  | -28.5098 | 70.6794 | 1.0695 | 5080.1482 | 0.3116 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | 0.28091 | 0.38869 | 0.33041 |  | 0.1582 | 0.49253 | 0.011351 | -39.0767 | 59.7159 | 16.6338 | 5838.6464 | 4.5758 | [6 empty] | 419.8855 | 546.6057 | 518.609 | 0.28273 | 0.36806 | 0.34921 | 0.16507 | 0.48349 | -29.1666 | 46.3566 | 6268.3414 | [6 empty] | 423.163 | 547.486 | 515.7355 | 0.28469 | 0.36833 | 0.34697 |  | 0.16623 | 0.4839 |  | -27.7588 | 46.8832 | 1.5031 | 6210.1842 | 0.4997 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | 0.2644 | 0.34627 | 0.38933 |  | 0.1596 | 0.4703 | 0.010595 | -37.548 | 31.5473 | 14.8499 | 7540.6587 | 5.1035 | [6 empty] | 450.7037 | 558.3446 | 687.0866 | 0.26572 | 0.32919 | 0.40509 | 0.16559 | 0.46156 | -28.7617 | 19.5756 | 8265.229 | [6 empty] | 454.655 | 559.67 | 690.884 | 0.26663 | 0.32821 | 0.40516 |  | 0.1665 | 0.46117 |  | -27.6562 | 19.1022 | 1.2026 | 8274.0263 | 0.4642 | [25 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | 0.24984 | 0.30927 | 0.44089 |  | 0.16088 | 0.4481 | 0.010366 | -36.1682 | 3.035 | 13.7212 | 10607.4069 | 6.864 | [6 empty] | 486.9849 | 572.1643 | 885.4289 | 0.25043 | 0.29424 | 0.45533 | 0.16613 | 0.43916 | -28.369 | -8.2542 | 12266.6607 | [6 empty] | 491.3975 | 574.5862 | 885.3049 | 0.25183 | 0.29447 | 0.4537 |  | 0.16706 | 0.43951 |  | -27.2506 | -7.8346 | 1.1946 | 12085.6264 | 0.4906 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | 0.67382 | 0.29819 | 0.027991 |  | 0.51529 | 0.51307 | 0.077699 | 219.9524 | 45.3491 | 70.9781 | 2244.3827 | 8.1984 | [6 empty] | 186.6422 | 97.1309 | 20.8204 | 0.61276 | 0.31889 | 0.068355 | 0.4376 | 0.51239 | 149.1795 | 39.9551 | 2244.3827 | [6 empty] | 184.655 | 95.87 | 21.9151 | 0.61055 | 0.31699 | 0.072461 |  | 0.43745 | 0.51102 |  | 148.2215 | 38.9016 | 1.4239 | 2244.3827 | 0.6692 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | 0.62875 | 0.27675 | 0.094499 |  | 0.49669 | 0.4919 | 0.077005 | 209.3821 | 31.3807 | 69.8381 | 2244.3827 | 8.1568 | [6 empty] | 191.969 | 99.1598 | 49.9406 | 0.56284 | 0.29073 | 0.14642 | 0.41979 | 0.48789 | 139.7924 | 25.4959 | 2244.3827 | [6 empty] | 188.5037 | 97.3232 | 51.2701 | 0.5592 | 0.28871 | 0.15209 |  | 0.41839 | 0.48603 |  | 137.7877 | 24.1694 | 2.4038 | 2244.3827 | 0.6752 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | 0.55881 | 0.24352 | 0.19766 |  | 0.46522 | 0.45616 | 0.072856 | 189.9607 | 7.1499 | 64.7152 | 2244.3827 | 7.9658 | [6 empty] | 201.7736 | 102.8945 | 103.541 | 0.49429 | 0.25206 | 0.25365 | 0.39259 | 0.45045 | 125.386 | 2.8881 | 2244.3827 | [6 empty] | 199.9407 | 101.7464 | 104.9938 | 0.49164 | 0.25019 | 0.25817 |  | 0.39183 | 0.44864 |  | 124.2912 | 1.7599 | 1.5721 | 2244.3827 | 0.4345 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | 0.48652 | 0.20919 | 0.30429 |  | 0.42892 | 0.41495 | 0.067801 | 167.7809 | -21.5324 | 59.0434 | 2244.3827 | 7.7667 | [6 empty] | 216.4442 | 108.4826 | 183.742 | 0.42551 | 0.21327 | 0.36122 | 0.36151 | 0.40767 | 108.7887 | -23.9919 | 6616.0665 | [6 empty] | 214.5896 | 107.5228 | 186.7928 | 0.42167 | 0.21128 | 0.36705 |  | 0.35948 | 0.40527 |  | 107.0858 | -25.4069 | 2.2141 | 6908.521 | 0.4231 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | 0.42431 | 0.17964 | 0.39605 |  | 0.39406 | 0.37537 | 0.063515 | 146.6844 | -50.3032 | 54.2759 | 8991.5223 | 7.522 | [6 empty] | 236.2722 | 116.0352 | 292.1379 | 0.36663 | 0.18005 | 0.45332 | 0.33124 | 0.36601 | 92.4278 | -51.7514 | 18291.9831 | [6 empty] | 234.6089 | 115.0238 | 295.4763 | 0.36367 | 0.1783 | 0.45803 |  | 0.32969 | 0.36369 |  | 91.0742 | -53.0528 | 1.8778 | 20283.1064 | 0.3512 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | 0.37139 | 0.15452 | 0.4741 |  | 0.36132 | 0.33824 | 0.057653 | 126.4348 | -78.8023 | 48.763 | 47297.4963 | 7.0906 | [6 empty] | 261.4947 | 125.6426 | 430.0245 | 0.32 | 0.15375 | 0.52624 | 0.3044 | 0.32908 | 77.6734 | -78.4074 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 259.7305 | 124.597 | 434.4904 | 0.3172 | 0.15217 | 0.53063 |  | 0.3027 | 0.32673 |  | 76.2544 | -79.6975 | 1.9178 | 1.0063e+18 | 0.3352 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | 0.33107 | 0.13541 | 0.53353 |  | 0.33418 | 0.30753 | 0.053186 | 109.6745 | -104.2891 | 44.6952 | 6.4036e+17 | 6.7193 | [6 empty] | 292.3129 | 137.3815 | 598.5021 | 0.2843 | 0.13361 | 0.58209 | 0.28185 | 0.29804 | 64.9927 | -103.1929 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 291.0445 | 136.7209 | 601.1308 | 0.28287 | 0.13288 | 0.58425 |  | 0.28085 | 0.29684 |  | 64.16 | -103.8128 | 1.0381 | 2.9273e+18 | 0.1812 | [25 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | 0.29963 | 0.12063 | 0.57973 |  | 0.31144 | 0.28212 | 0.048774 | 95.3988 | -127.2991 | 41.0105 | 2.9273e+18 | 6.3239 | [6 empty] | 328.5941 | 151.2012 | 796.8444 | 0.25739 | 0.11844 | 0.62417 | 0.26355 | 0.27286 | 54.4132 | -125.8695 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 327.5884 | 150.8961 | 799.5617 | 0.25632 | 0.11807 | 0.62561 |  | 0.26261 | 0.27217 |  | 53.681 | -126.263 | 0.8313 | 2.9273e+18 | 0.1284 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | 0.68077 | 0.31198 | 0.0072533 |  | 0.50593 | 0.52168 | 0.076826 | 217.0871 | 51.9734 | 70.5537 | 2244.3827 | 8.6176 | [6 empty] | 187.3454 | 101.2007 | 13.6711 | 0.6199 | 0.33486 | 0.045236 | 0.42911 | 0.52154 | 146.7632 | 46.2843 | 2244.3827 | [6 empty] | 186.0198 | 100.3972 | 13.6515 | 0.61992 | 0.33458 | 0.045495 |  | 0.42938 | 0.52141 |  | 146.4039 | 46.0411 | 0.4338 | 2244.3827 | 0.1854 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | 0.66639 | 0.30502 | 0.028593 |  | 0.50034 | 0.51529 | 0.076164 | 213.579 | 47.6663 | 69.6966 | 2244.3827 | 8.2226 | [6 empty] | 188.8271 | 101.7651 | 21.7718 | 0.60451 | 0.32579 | 0.0697 | 0.42418 | 0.51436 | 144.1127 | 42.0039 | 2244.3827 | [6 empty] | 187.0481 | 100.7061 | 22.5448 | 0.6028 | 0.32455 | 0.072655 |  | 0.42384 | 0.51344 |  | 143.2312 | 41.2424 | 1.1649 | 2244.3827 | 0.4794 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | 0.62281 | 0.28342 | 0.093776 |  | 0.48323 | 0.49477 | 0.075399 | 203.6665 | 33.905 | 68.5877 | 2244.3827 | 8.1681 | [6 empty] | 194.1539 | 103.7941 | 50.892 | 0.55657 | 0.29754 | 0.14589 | 0.40794 | 0.49069 | 135.3553 | 27.7524 | 2244.3827 | [6 empty] | 192.6424 | 102.8528 | 50.4522 | 0.55685 | 0.29731 | 0.14584 |  | 0.4084 | 0.49061 |  | 135.09 | 27.5896 | 0.3113 | 2244.3827 | 0.1938 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | 0.5548 | 0.24983 | 0.19537 |  | 0.45398 | 0.45996 | 0.071256 | 185.3026 | 9.9241 | 63.6468 | 2244.3827 | 7.9709 | [6 empty] | 203.9586 | 107.5288 | 104.4924 | 0.49031 | 0.2585 | 0.2512 | 0.38295 | 0.45427 | 121.8212 | 5.3386 | 2244.3827 | [6 empty] | 202.4536 | 106.761 | 106.0909 | 0.48748 | 0.25707 | 0.25545 |  | 0.3816 | 0.45277 |  | 120.5885 | 4.3863 | 1.5577 | 2244.3827 | 0.3617 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | 0.48414 | 0.21486 | 0.301 |  | 0.42007 | 0.41946 | 0.066328 | 164.2156 | -18.6735 | 58.196 | 2244.3828 | 7.773 | [6 empty] | 218.6291 | 113.1169 | 184.6934 | 0.42334 | 0.21903 | 0.35763 | 0.35413 | 0.41226 | 106.0882 | -21.4998 | 6446.9827 | [6 empty] | 217.9908 | 112.6586 | 184.569 | 0.4231 | 0.21866 | 0.35823 |  | 0.35423 | 0.4119 |  | 105.9606 | -21.6886 | 0.2279 | 6474.8533 | 0.101 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | 0.4229 | 0.18455 | 0.39254 |  | 0.3872 | 0.38019 | 0.062103 | 143.9651 | -47.583 | 53.5621 | 8649.9987 | 7.5272 | [6 empty] | 238.4571 | 120.6695 | 293.0893 | 0.36561 | 0.18501 | 0.44937 | 0.32579 | 0.37094 | 90.4337 | -49.3974 | 16620.0089 | [6 empty] | 237.5954 | 120.0772 | 293.7664 | 0.36472 | 0.18433 | 0.45095 |  | 0.32547 | 0.37009 |  | 90.0282 | -49.848 | 0.6061 | 17120.4273 | 0.1491 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | 0.3706 | 0.1587 | 0.47069 |  | 0.35607 | 0.34308 | 0.056388 | 124.3518 | -76.3366 | 48.1563 | 36525.882 | 7.0932 | [6 empty] | 263.6796 | 130.2769 | 430.9759 | 0.31964 | 0.15792 | 0.52244 | 0.30042 | 0.33397 | 76.1955 | -76.315 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 263.2543 | 129.9121 | 432.5214 | 0.31883 | 0.15734 | 0.52383 |  | 0.30005 | 0.33316 |  | 75.8457 | -76.778 | 0.5803 | 6.4036e+17 | 0.1103 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | 0.33063 | 0.13896 | 0.53041 |  | 0.33012 | 0.31217 | 0.052057 | 108.0457 | -102.1439 | 44.1806 | 6.4036e+17 | 6.731 | [6 empty] | 294.4978 | 142.0157 | 599.4535 | 0.28427 | 0.13709 | 0.57864 | 0.27894 | 0.30266 | 63.8712 | -101.4119 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 294.4294 | 142.034 | 598.678 | 0.28443 | 0.13721 | 0.57835 |  | 0.27902 | 0.30285 |  | 63.9281 | -101.2821 | 0.1417 | 2.9273e+18 | 0.0213 | [25 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | 0.29938 | 0.12371 | 0.57691 |  | 0.30818 | 0.28653 | 0.047723 | 94.0475 | -125.4548 | 40.53 | 2.9273e+18 | 6.3464 | [6 empty] | 330.779 | 155.8354 | 797.7958 | 0.25753 | 0.12133 | 0.62114 | 0.2614 | 0.27708 | 53.5314 | -124.3934 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 330.329 | 156.0772 | 796.0675 | 0.25757 | 0.1217 | 0.62073 |  | 0.26115 | 0.27762 |  | 53.3809 | -124.0773 | 0.3501 | 2.9273e+18 | 0.0736 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | 0.65484 | 0.33445 | 0.010714 |  | 0.45923 | 0.52773 | 0.071629 | 195.4984 | 59.2612 | 65.9123 | 2244.3827 | 8.4557 | [6 empty] | 195.1997 | 117.86 | 17.0912 | 0.59124 | 0.35699 | 0.051768 | 0.38761 | 0.52659 | 129.9023 | 52.8126 | 2244.3827 | [6 empty] | 193.4854 | 116.7402 | 17.0714 | 0.59116 | 0.35668 | 0.052159 |  | 0.38778 | 0.52644 |  | 129.4694 | 52.4938 | 0.5376 | 2244.3827 | 0.2379 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | 0.64158 | 0.32761 | 0.030813 |  | 0.45437 | 0.52202 | 0.070364 | 192.3966 | 55.2533 | 64.8936 | 2244.3827 | 8.1462 | [6 empty] | 196.6815 | 118.4244 | 25.1918 | 0.57797 | 0.348 | 0.074029 | 0.38403 | 0.52026 | 127.8264 | 48.7825 | 2244.3827 | [6 empty] | 195.0475 | 117.3013 | 25.7355 | 0.57692 | 0.34696 | 0.076122 |  | 0.38399 | 0.5196 |  | 127.2714 | 48.148 | 0.843 | 2244.3827 | 0.3919 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | 0.60225 | 0.30529 | 0.092458 |  | 0.44128 | 0.50332 | 0.069342 | 184.3847 | 42.0371 | 63.8552 | 2244.3827 | 8.0595 | [6 empty] | 202.0082 | 120.4534 | 54.312 | 0.53615 | 0.3197 | 0.14415 | 0.37207 | 0.49917 | 120.8926 | 35.2369 | 2244.3827 | [6 empty] | 200.3348 | 119.3122 | 54.7565 | 0.53508 | 0.31867 | 0.14625 |  | 0.37197 | 0.49845 |  | 120.3285 | 34.6155 | 0.8393 | 2244.3827 | 0.3422 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | 0.53994 | 0.27034 | 0.18971 |  | 0.41822 | 0.47114 | 0.065157 | 169.0598 | 18.7057 | 59.3376 | 2244.3827 | 7.8245 | [6 empty] | 211.8129 | 124.188 | 107.9124 | 0.47715 | 0.27976 | 0.24309 | 0.35326 | 0.46602 | 109.947 | 13.5458 | 2244.3828 | [6 empty] | 210.4761 | 123.3922 | 109.4439 | 0.47478 | 0.27834 | 0.24688 |  | 0.35231 | 0.46472 |  | 109.0021 | 12.638 | 1.3103 | 2557.1577 | 0.3661 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | 0.47436 | 0.23335 | 0.29229 |  | 0.39111 | 0.43289 | 0.060489 | 151.1961 | -9.62 | 54.4377 | 3683.171 | 7.6567 | [6 empty] | 226.4834 | 129.7761 | 188.1134 | 0.41604 | 0.2384 | 0.34556 | 0.33094 | 0.42667 | 96.8642 | -13.013 | 5963.1849 | [6 empty] | 224.6556 | 128.8749 | 191.8939 | 0.41189 | 0.23628 | 0.35182 |  | 0.32875 | 0.42432 |  | 95.083 | -14.565 | 2.3626 | 6211.8395 | 0.4917 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | 0.41668 | 0.2007 | 0.38262 |  | 0.36431 | 0.39481 | 0.056589 | 133.7155 | -38.8172 | 50.3166 | 7826.177 | 7.447 | [6 empty] | 246.3114 | 137.3287 | 296.5093 | 0.36214 | 0.20191 | 0.43595 | 0.3083 | 0.38675 | 83.4562 | -41.2175 | 12899.9872 | [6 empty] | 244.4087 | 136.4075 | 301.6642 | 0.35812 | 0.19987 | 0.44201 |  | 0.30594 | 0.38418 |  | 81.5721 | -42.8829 | 2.5147 | 13999.8413 | 0.4541 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | 0.36681 | 0.17258 | 0.4606 |  | 0.33828 | 0.35811 | 0.051501 | 116.3634 | -68.2368 | 45.4475 | 22459.8129 | 7.0386 | [6 empty] | 271.5339 | 146.9361 | 434.396 | 0.31838 | 0.17229 | 0.50934 | 0.28743 | 0.34996 | 70.9207 | -68.8902 | 1.3722e+17 | [6 empty] | 270.9843 | 146.4495 | 437.4666 | 0.31698 | 0.17131 | 0.51172 |  | 0.28675 | 0.34868 |  | 70.3276 | -69.7146 | 1.0156 | 1.3722e+17 | 0.1838 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | 0.3283 | 0.15083 | 0.52087 |  | 0.31617 | 0.32684 | 0.047712 | 101.6808 | -94.9434 | 41.8695 | 6.4036e+17 | 6.7101 | [6 empty] | 302.3521 | 158.675 | 602.8736 | 0.28419 | 0.14914 | 0.56666 | 0.26929 | 0.31798 | 59.8113 | -94.9644 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 301.1569 | 158.3627 | 608.8895 | 0.28187 | 0.14822 | 0.5699 |  | 0.2675 | 0.3165 |  | 58.4324 | -95.9861 | 1.7162 | 2.9273e+18 | 0.2678 | [25 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | 0.2979 | 0.13409 | 0.56801 |  | 0.29691 | 0.30071 | 0.043785 | 88.7446 | -119.0841 | 38.4326 | 2.9273e+18 | 6.3598 | [6 empty] | 338.6333 | 172.4947 | 801.2158 | 0.25804 | 0.13144 | 0.61052 | 0.25415 | 0.29128 | 50.3123 | -118.9518 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 338.3292 | 173.2883 | 801.4381 | 0.25767 | 0.13197 | 0.61036 |  | 0.25334 | 0.29195 |  | 49.7841 | -118.6676 | 0.5998 | 2.9273e+18 | 0.1632 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | 0.61374 | 0.37004 | 0.01622 |  | 0.39513 | 0.53603 | 0.060783 | 162.2909 | 71.0044 | 57.6422 | 2244.3827 | 8.3284 | [6 empty] | 209.6568 | 148.5239 | 23.3863 | 0.54946 | 0.38925 | 0.06129 | 0.33442 | 0.53305 | 105.1985 | 63.0616 | 2244.3827 | [6 empty] | 207.2238 | 147.0156 | 23.8422 | 0.54809 | 0.38885 | 0.063061 |  | 0.3337 | 0.53267 |  | 104.2144 | 62.5116 | 1.1274 | 2244.3827 | 0.3159 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | 0.60227 | 0.36337 | 0.034363 |  | 0.39135 | 0.53125 | 0.059193 | 159.7181 | 67.4164 | 56.4913 | 2244.3827 | 8.1723 | [6 empty] | 211.1386 | 149.0883 | 31.487 | 0.53901 | 0.38061 | 0.080383 | 0.33225 | 0.52787 | 103.7966 | 59.4132 | 2244.3827 | [6 empty] | 208.8584 | 147.6301 | 32.852 | 0.53644 | 0.37918 | 0.084379 |  | 0.33128 | 0.52686 |  | 102.6576 | 58.4384 | 1.4991 | 2244.3827 | 0.5077 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | 0.56914 | 0.34033 | 0.090528 |  | 0.3829 | 0.51516 | 0.058204 | 154.1171 | 55.1057 | 55.6638 | 2244.3827 | 8.0892 | [6 empty] | 216.4653 | 151.1173 | 60.6072 | 0.50554 | 0.35292 | 0.14154 | 0.3249 | 0.51033 | 99.0472 | 46.9962 | 2244.3827 | [6 empty] | 214.307 | 149.8551 | 62.4796 | 0.50231 | 0.35124 | 0.14645 |  | 0.32353 | 0.50902 |  | 97.7048 | 45.8797 | 1.7461 | 2244.3827 | 0.5156 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | 0.51552 | 0.30378 | 0.1807 |  | 0.36729 | 0.48697 | 0.054526 | 142.7969 | 32.9726 | 51.8516 | 2244.3827 | 7.6936 | [6 empty] | 226.27 | 154.852 | 114.2075 | 0.45681 | 0.31262 | 0.23057 | 0.313 | 0.48196 | 91.3356 | 26.6231 | 3097.5549 | [6 empty] | 224.488 | 153.9449 | 117.4658 | 0.45269 | 0.31044 | 0.23687 |  | 0.31113 | 0.48007 |  | 89.7411 | 25.1688 | 2.1581 | 3245.1987 | 0.6124 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | 0.45782 | 0.264 | 0.27818 |  | 0.34866 | 0.45237 | 0.050642 | 129.3635 | 5.348 | 47.8116 | 3752.3471 | 7.4957 | [6 empty] | 240.9405 | 160.4401 | 194.4086 | 0.40441 | 0.26929 | 0.3263 | 0.29831 | 0.44694 | 81.761 | 0.881 | 5391.3763 | [6 empty] | 240.3625 | 160.3507 | 197.8555 | 0.40156 | 0.26789 | 0.33055 |  | 0.29682 | 0.44553 |  | 80.6297 | -0.1721 | 1.5456 | 5522.5549 | 0.3722 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | 0.40596 | 0.22797 | 0.36607 |  | 0.3298 | 0.4167 | 0.047552 | 115.9237 | -23.8906 | 44.5305 | 6837.8484 | 7.3666 | [6 empty] | 260.7685 | 167.9927 | 302.8045 | 0.35645 | 0.22963 | 0.41391 | 0.28275 | 0.40984 | 71.5279 | -27.3505 | 9747.0385 | [6 empty] | 259.6248 | 167.4015 | 307.7144 | 0.35336 | 0.22784 | 0.41881 |  | 0.28115 | 0.40788 |  | 70.2046 | -28.8028 | 1.9647 | 10194.3947 | 0.4157 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | 0.36012 | 0.19637 | 0.44351 |  | 0.3107 | 0.3812 | 0.043499 | 102.0467 | -54.0479 | 40.5236 | 14473.7132 | 6.9887 | [6 empty] | 285.991 | 177.6001 | 440.6911 | 0.31626 | 0.1964 | 0.48734 | 0.26778 | 0.37415 | 61.562 | -55.825 | 39045.7862 | [6 empty] | 285.739 | 177.5895 | 443.8473 | 0.31498 | 0.19576 | 0.48926 |  | 0.26698 | 0.37334 |  | 60.9353 | -56.4581 | 0.8908 | 43138.0991 | 0.1623 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | 0.3241 | 0.17145 | 0.50445 |  | 0.29403 | 0.34996 | 0.040599 | 89.9823 | -81.9316 | 37.6015 | 1.3722e+17 | 6.6907 | [6 empty] | 316.8092 | 189.3389 | 609.1687 | 0.28405 | 0.16976 | 0.54618 | 0.25424 | 0.34188 | 52.4022 | -83.1983 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 316.7729 | 189.8133 | 611.5187 | 0.28331 | 0.16976 | 0.54692 |  | 0.25349 | 0.34176 |  | 51.8578 | -83.3758 | 0.5726 | 2.9273e+18 | 0.122 | [25 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | 0.29524 | 0.15223 | 0.55253 |  | 0.27877 | 0.32342 | 0.037423 | 78.8656 | -107.2578 | 34.5684 | 2.9273e+18 | 6.3686 | [6 empty] | 353.0904 | 203.1586 | 807.5109 | 0.25891 | 0.14897 | 0.59212 | 0.24255 | 0.314 | 44.3266 | -108.6821 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 352.8902 | 204.0671 | 809.958 | 0.25817 | 0.14929 | 0.59254 |  | 0.24155 | 0.31428 |  | 43.5836 | -108.6506 | 0.7436 | 2.9273e+18 | 0.1891 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | 0.56471 | 0.41251 | 0.022775 |  | 0.33118 | 0.54431 | 0.046444 | 123.6984 | 85.6293 | 46.8747 | 2244.3827 | 8.5815 | [6 empty] | 231.2886 | 194.4057 | 32.8056 | 0.50445 | 0.424 | 0.07155 | 0.28503 | 0.53905 | 77.9207 | 75.5475 | 2244.3827 | [6 empty] | 229.8712 | 193.008 | 31.8687 | 0.50549 | 0.42443 | 0.07008 |  | 0.2855 | 0.53936 |  | 78.0643 | 75.5704 | 0.1455 | 2244.3827 | 0.1792 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | 0.55536 | 0.40602 | 0.038627 |  | 0.32854 | 0.54044 | 0.045012 | 121.7242 | 82.4737 | 45.7941 | 2244.3827 | 8.4633 | [6 empty] | 232.7704 | 194.9701 | 40.9062 | 0.49669 | 0.41603 | 0.087286 | 0.28386 | 0.53497 | 77.0674 | 72.3313 | 2244.3827 | [6 empty] | 231.6288 | 194.0712 | 40.7465 | 0.49658 | 0.41606 | 0.087355 |  | 0.28378 | 0.53497 |  | 76.8492 | 72.189 | 0.2605 | 2244.3827 | 0.1092 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | 0.52916 | 0.38267 | 0.088168 |  | 0.32396 | 0.52712 | 0.044528 | 118.3833 | 71.2642 | 45.3638 | 2244.3827 | 8.4955 | [6 empty] | 238.0971 | 196.9991 | 70.0264 | 0.47136 | 0.39 | 0.13863 | 0.27985 | 0.52098 | 74.1377 | 61.2544 | 2244.3827 | [6 empty] | 236.0027 | 195.5278 | 70.6019 | 0.47 | 0.38939 | 0.1406 |  | 0.27923 | 0.52052 |  | 73.4016 | 60.6897 | 0.9277 | 2154.1452 | 0.2448 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | 0.48527 | 0.34515 | 0.16958 |  | 0.31454 | 0.50336 | 0.041738 | 110.7862 | 50.7505 | 42.3209 | 2244.3827 | 8.0294 | [6 empty] | 247.9018 | 200.7338 | 123.6268 | 0.4332 | 0.35077 | 0.21603 | 0.27319 | 0.49772 | 69.2496 | 42.641 | 3365.4256 | [6 empty] | 245.9563 | 199.7274 | 124.0494 | 0.4317 | 0.35056 | 0.21773 |  | 0.27222 | 0.49738 |  | 68.3173 | 42.2781 | 1.0005 | 3397.7827 | 0.2121 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | 0.43678 | 0.303 | 0.26022 |  | 0.30319 | 0.47324 | 0.038936 | 101.7172 | 24.4319 | 39.2459 | 3788.4551 | 7.3818 | [6 empty] | 262.5723 | 206.3219 | 203.8278 | 0.39031 | 0.3067 | 0.30299 | 0.26463 | 0.46786 | 62.9455 | 18.3496 | 4917.0523 | [6 empty] | 260.6681 | 205.5119 | 206.0857 | 0.38775 | 0.3057 | 0.30655 |  | 0.26319 | 0.46688 |  | 61.6518 | 17.5071 | 1.5439 | 5003.4349 | 0.3707 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | 0.39193 | 0.26349 | 0.34458 |  | 0.2915 | 0.44095 | 0.03687 | 92.4651 | -4.3349 | 36.8884 | 5985.7731 | 7.2962 | [6 empty] | 282.4003 | 213.8745 | 312.2237 | 0.34929 | 0.26453 | 0.38618 | 0.25515 | 0.43478 | 55.9057 | -9.2501 | 7696.2013 | [6 empty] | 281.176 | 213.6634 | 313.9086 | 0.34767 | 0.26419 | 0.38814 |  | 0.25401 | 0.43429 |  | 54.9189 | -9.6626 | 1.0696 | 7794.6363 | 0.2354 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | 0.35112 | 0.22802 | 0.42085 |  | 0.279 | 0.40767 | 0.033974 | 82.3928 | -34.7999 | 33.8112 | 10376.2942 | 6.9438 | [6 empty] | 307.6228 | 223.4819 | 450.1104 | 0.31351 | 0.22776 | 0.45873 | 0.2456 | 0.40145 | 48.7359 | -38.0276 | 15641.5537 | [6 empty] | 306.8829 | 223.6051 | 450.3502 | 0.31288 | 0.22797 | 0.45915 |  | 0.24492 | 0.40152 |  | 48.1632 | -37.972 | 0.5754 | 15717.3263 | 0.1319 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | 0.31838 | 0.1993 | 0.48232 |  | 0.26783 | 0.37724 | 0.032107 | 73.4495 | -63.6881 | 31.7083 | 31017.6103 | 6.6575 | [6 empty] | 338.4411 | 235.2207 | 618.588 | 0.28387 | 0.19729 | 0.51884 | 0.23657 | 0.36994 | 41.8627 | -66.4609 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 337.0592 | 235.4972 | 618.7059 | 0.28294 | 0.19769 | 0.51937 |  | 0.23547 | 0.37017 |  | 40.9233 | -66.2887 | 0.955 | 6.4036e+17 | 0.227 | [25 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | 0.29161 | 0.17679 | 0.5316 |  | 0.25702 | 0.3506 | 0.029954 | 64.7344 | -90.3044 | 29.3318 | 6.4036e+17 | 6.3415 | [6 empty] | 374.7222 | 249.0404 | 816.9302 | 0.2601 | 0.17286 | 0.56704 | 0.22845 | 0.34161 | 35.5729 | -93.461 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 374.0567 | 250.0827 | 816.8084 | 0.25959 | 0.17355 | 0.56685 |  | 0.22754 | 0.34228 |  | 34.814 | -93.021 | 0.8773 | 2.9273e+18 | 0.2316 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | 0.51432 | 0.45618 | 0.029499 |  | 0.27631 | 0.55142 | 0.031651 | 84.3602 | 101.8648 | 35.2029 | 2244.3827 | 8.5598 | [6 empty] | 260.5252 | 256.4174 | 45.5362 | 0.46317 | 0.45587 | 0.080956 | 0.24558 | 0.54385 | 51.5603 | 89.0817 | 2429.6669 | [6 empty] | 260.1277 | 254.6078 | 45.6954 | 0.46416 | 0.45431 | 0.081536 |  | 0.24678 | 0.54347 |  | 52.4969 | 88.4868 | 1.1095 | 2408.5562 | 0.4731 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | 0.50717 | 0.44982 | 0.04301 |  | 0.27476 | 0.5483 | 0.030719 | 83.0357 | 99.0637 | 34.4177 | 2244.3827 | 8.3608 | [6 empty] | 262.007 | 256.9818 | 53.6369 | 0.45755 | 0.44878 | 0.093668 | 0.245 | 0.54068 | 51.0789 | 86.2831 | 2551.4305 | [6 empty] | 260.8934 | 255.4075 | 54.6837 | 0.45692 | 0.44731 | 0.095771 |  | 0.2452 | 0.54009 |  | 51.1283 | 85.5343 | 0.7505 | 2564.9841 | 0.3039 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | 0.48732 | 0.42691 | 0.085765 |  | 0.2727 | 0.5375 | 0.030713 | 81.3796 | 88.9978 | 34.3091 | 2244.3827 | 8.4467 | [6 empty] | 267.3337 | 259.0108 | 82.7571 | 0.4389 | 0.42523 | 0.13587 | 0.24299 | 0.5297 | 49.4081 | 76.5507 | 1877.5257 | [6 empty] | 266.233 | 257.2298 | 84.3457 | 0.43802 | 0.42321 | 0.13877 |  | 0.24326 | 0.52883 |  | 49.5175 | 75.5413 | 1.0153 | 1871.4857 | 0.4248 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | 0.45276 | 0.38953 | 0.15771 |  | 0.26756 | 0.51793 | 0.028832 | 76.7477 | 70.3351 | 31.9545 | 1917.0575 | 8.2975 | [6 empty] | 277.1384 | 262.7455 | 136.3574 | 0.40982 | 0.38854 | 0.20164 | 0.23956 | 0.51102 | 46.5566 | 59.8666 | 3510.6371 | [6 empty] | 277.4594 | 261.7205 | 136.4235 | 0.41068 | 0.38739 | 0.20193 |  | 0.24061 | 0.51067 |  | 47.4437 | 59.4467 | 0.9815 | 3504.665 | 0.4922 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | 0.41339 | 0.34613 | 0.24048 |  | 0.26136 | 0.49238 | 0.027039 | 71.2091 | 45.7573 | 29.634 | 3811.0649 | 7.7608 | [6 empty] | 291.8089 | 268.3336 | 216.5585 | 0.3757 | 0.34548 | 0.27882 | 0.23502 | 0.48626 | 42.7572 | 37.4707 | 4584.8304 | [6 empty] | 291.9468 | 267.5748 | 220.2155 | 0.37442 | 0.34316 | 0.28242 |  | 0.23515 | 0.48491 |  | 42.8224 | 36.1813 | 1.2911 | 4646.9146 | 0.6802 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | 0.37585 | 0.30402 | 0.32013 |  | 0.25497 | 0.46403 | 0.02596 | 65.5722 | 18.1073 | 28.0944 | 5356.3978 | 7.0994 | [6 empty] | 311.6369 | 275.8862 | 324.9544 | 0.34153 | 0.30235 | 0.35612 | 0.22979 | 0.45771 | 38.3451 | 11.1807 | 6429.8 | [6 empty] | 311.5904 | 275.2018 | 329.3179 | 0.34012 | 0.3004 | 0.35947 |  | 0.22964 | 0.45634 |  | 38.1643 | 9.8895 | 1.3038 | 6542.4907 | 0.5941 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | 0.34059 | 0.26505 | 0.39436 |  | 0.24773 | 0.43376 | 0.024224 | 59.0559 | -12.0237 | 25.9093 | 8109.727 | 6.8648 | [6 empty] | 336.8594 | 285.4936 | 462.841 | 0.31041 | 0.26308 | 0.42651 | 0.22428 | 0.42769 | 33.6591 | -17.1514 | 10236.6711 | [6 empty] | 338.0122 | 285.8218 | 463.0124 | 0.311 | 0.26298 | 0.42601 |  | 0.2248 | 0.42771 |  | 34.1693 | -17.138 | 0.5104 | 10198.4188 | 0.1545 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | 0.31152 | 0.23256 | 0.45592 |  | 0.24113 | 0.40502 | 0.023339 | 53.1631 | -41.3911 | 24.6213 | 14791.6125 | 6.5533 | [6 empty] | 367.6777 | 297.2324 | 631.3186 | 0.28365 | 0.22931 | 0.48704 | 0.21885 | 0.39807 | 28.9766 | -45.9971 | 25697.2909 | [6 empty] | 368.0323 | 297.5157 | 631.274 | 0.2838 | 0.22942 | 0.48679 |  | 0.21892 | 0.39819 |  | 29.0509 | -45.9044 | 0.1189 | 25511.7437 | 0.0369 | [25 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | 0.28722 | 0.20631 | 0.50647 |  | 0.23441 | 0.37883 | 0.022309 | 47.1012 | -69.1315 | 23.113 | 123878.8559 | 6.2328 | [6 empty] | 403.9588 | 311.0521 | 829.6609 | 0.26152 | 0.20137 | 0.53711 | 0.21377 | 0.37036 | 24.5226 | -74.073 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 405.7906 | 312.6567 | 830.4 | 0.262 | 0.20186 | 0.53614 |  | 0.21394 | 0.37089 |  | 24.7444 | -73.7045 | 0.4301 | 2.9273e+18 | 0.1479 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | 0.4675 | 0.49676 | 0.035744 |  | 0.23299 | 0.55704 | 0.019483 | 47.1412 | 118.738 | 25.1437 | 2244.3826 | 7.5809 | [6 empty] | 297.716 | 335.3003 | 61.7304 | 0.42852 | 0.48262 | 0.088853 | 0.21603 | 0.54744 | 27.5663 | 102.9574 | 1884.4513 | [6 empty] | 297.5722 | 333.7588 | 61.3317 | 0.42961 | 0.48185 | 0.088545 |  | 0.21689 | 0.54735 |  | 28.3826 | 102.6782 | 0.8628 | 1887.9086 | 0.3188 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | 0.46227 | 0.49063 | 0.047099 |  | 0.23221 | 0.55452 | 0.019014 | 46.3777 | 116.2224 | 24.6902 | 2395.9007 | 7.2927 | [6 empty] | 299.1978 | 335.8647 | 69.8311 | 0.42446 | 0.47648 | 0.099066 | 0.21577 | 0.54497 | 27.316 | 100.5297 | 1865.2169 | [6 empty] | 298.5955 | 334.1457 | 70.1386 | 0.42482 | 0.4754 | 0.099787 |  | 0.21633 | 0.54468 |  | 27.8248 | 100.0308 | 0.7126 | 1865.6048 | 0.2608 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | 0.44766 | 0.46887 | 0.083467 |  | 0.23161 | 0.54582 | 0.019259 | 45.8804 | 107.257 | 24.6975 | 1963.0061 | 7.1227 | [6 empty] | 304.5245 | 337.8937 | 98.9513 | 0.41076 | 0.45577 | 0.13347 | 0.21484 | 0.53636 | 26.44 | 92.0241 | 3155.5358 | [6 empty] | 305.2983 | 337.1896 | 99.1131 | 0.41167 | 0.45468 | 0.13365 |  | 0.21574 | 0.53612 |  | 27.3311 | 91.7055 | 0.9463 | 3148.6002 | 0.3652 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | 0.42102 | 0.43283 | 0.14615 |  | 0.22907 | 0.52986 | 0.01793 | 43.3031 | 90.4566 | 22.6567 | 3113.3072 | 6.8205 | [6 empty] | 314.3292 | 341.6283 | 152.5516 | 0.38878 | 0.42254 | 0.18868 | 0.21323 | 0.52145 | 24.9185 | 77.2152 | 3598.7171 | [6 empty] | 315.9345 | 341.4101 | 153.525 | 0.38962 | 0.42104 | 0.18933 |  | 0.21428 | 0.521 |  | 25.9765 | 76.7428 | 1.1586 | 3596.4933 | 0.5035 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | 0.38983 | 0.38963 | 0.22054 |  | 0.22612 | 0.50852 | 0.016774 | 40.3529 | 67.8693 | 20.6761 | 3824.1791 | 6.8573 | [6 empty] | 328.9997 | 347.2164 | 232.7527 | 0.36195 | 0.38199 | 0.25606 | 0.21105 | 0.50115 | 22.8375 | 56.8825 | 4366.211 | [6 empty] | 329.9463 | 346.6253 | 236.2428 | 0.36146 | 0.37973 | 0.25881 |  | 0.21157 | 0.5001 |  | 23.3562 | 55.7582 | 1.2382 | 4401.3452 | 0.5496 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | 0.35913 | 0.34619 | 0.29469 |  | 0.2232 | 0.4841 | 0.016376 | 37.4719 | 41.776 | 19.5517 | 4924.7539 | 7.29 | [6 empty] | 348.8277 | 354.769 | 341.1486 | 0.33389 | 0.33957 | 0.32654 | 0.20845 | 0.477 | 20.3407 | 32.3529 | 5639.5975 | [6 empty] | 350.1505 | 354.7154 | 338.5781 | 0.33557 | 0.33995 | 0.32448 |  | 0.20946 | 0.47744 |  | 21.3914 | 32.8076 | 1.1448 | 5589.3336 | 0.5561 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | 0.32927 | 0.30475 | 0.36597 |  | 0.21957 | 0.45725 | 0.015431 | 33.81 | 12.6234 | 17.8655 | 6767.8808 | 6.9609 | [6 empty] | 374.0502 | 364.3764 | 479.0352 | 0.30724 | 0.29929 | 0.39347 | 0.20561 | 0.45066 | 17.5907 | 5.1326 | 7885.3183 | [6 empty] | 375.7531 | 364.4974 | 477.2873 | 0.30862 | 0.29937 | 0.39201 |  | 0.2066 | 0.45092 |  | 18.6244 | 5.402 | 1.0682 | 7818.5532 | 0.5237 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | 0.30399 | 0.26908 | 0.42693 |  | 0.21632 | 0.43084 | 0.015368 | 30.5614 | -16.5782 | 17.2258 | 10172.563 | 6.3968 | [6 empty] | 404.8685 | 376.1153 | 647.5128 | 0.28342 | 0.26329 | 0.45328 | 0.20271 | 0.42371 | 14.737 | -23.384 | 13002.2676 | [6 empty] | 406.3649 | 376.6741 | 642.5902 | 0.28504 | 0.26422 | 0.45074 |  | 0.20358 | 0.42459 |  | 15.6727 | -22.4544 | 1.319 | 12644.766 | 0.4525 | [25 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | 0.28232 | 0.23928 | 0.47839 |  | 0.2128 | 0.40581 | 0.015332 | 26.9928 | -44.94 | 16.5855 | 19972.8322 | 5.9122 | [6 empty] | 441.1496 | 389.935 | 845.8551 | 0.26307 | 0.23253 | 0.5044 | 0.19989 | 0.39754 | 11.9204 | -51.8608 | 43457.6044 | [6 empty] | 444.2745 | 391.9081 | 847.8668 | 0.26381 | 0.23272 | 0.50347 |  | 0.20043 | 0.39781 |  | 12.522 | -51.6793 | 0.6284 | 41565.0383 | 0.2623 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | 0.4271 | 0.53179 | 0.041104 |  | 0.20035 | 0.56127 | 0.012706 | 13.532 | 135.4916 | 20.0662 | 1913.5498 | 6.3137 | [6 empty] | 343.1578 | 431.6838 | 81.5174 | 0.40072 | 0.50409 | 0.095191 | 0.19434 | 0.55007 | 6.1953 | 116.8148 | 3107.2679 | [6 empty] | 342.403 | 430.282 | 81.4433 | 0.40088 | 0.50377 | 0.095353 |  | 0.19452 | 0.55 |  | 6.3871 | 116.5833 | 0.3006 | 3106.5901 | 0.1001 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | 0.42336 | 0.52601 | 0.050632 |  | 0.20004 | 0.55923 | 0.012518 | 13.1812 | 133.1888 | 19.8018 | 1896.7696 | 6.0134 | [6 empty] | 344.6396 | 432.2482 | 89.6181 | 0.39773 | 0.49884 | 0.10342 | 0.19424 | 0.54814 | 6.0834 | 114.7028 | 3152.8387 | [6 empty] | 342.7539 | 430.3496 | 89.816 | 0.3972 | 0.49871 | 0.10408 |  | 0.19399 | 0.54803 |  | 5.7943 | 114.3817 | 0.4321 | 3158.6036 | 0.1491 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | 0.41269 | 0.50589 | 0.081423 |  | 0.2002 | 0.55219 | 0.012583 | 13.4068 | 125.2227 | 19.5483 | 2983.2368 | 5.5876 | [6 empty] | 349.9664 | 434.2772 | 118.7383 | 0.38757 | 0.48094 | 0.1315 | 0.19388 | 0.54132 | 5.6892 | 107.2623 | 3321.4616 | [6 empty] | 348.5428 | 432.3465 | 121.4865 | 0.38625 | 0.47912 | 0.13463 |  | 0.19368 | 0.54057 |  | 5.461 | 106.2343 | 1.0531 | 3342.954 | 0.2748 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | 0.39233 | 0.47205 | 0.13562 |  | 0.19916 | 0.53915 | 0.011436 | 12.2027 | 110.1521 | 17.5456 | 3304.7364 | 4.9068 | [6 empty] | 359.771 | 438.0119 | 172.3386 | 0.37085 | 0.4515 | 0.17765 | 0.19324 | 0.52936 | 4.9948 | 94.1553 | 3655.6101 | [6 empty] | 358.9035 | 436.5326 | 173.9651 | 0.37023 | 0.45031 | 0.17946 |  | 0.19325 | 0.52886 |  | 4.9945 | 93.4707 | 0.6846 | 3670.2508 | 0.1678 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | 0.36782 | 0.43035 | 0.20183 |  | 0.19806 | 0.52139 | 0.010332 | 10.9552 | 89.5878 | 15.3933 | 3831.7967 | 4.5478 | [6 empty] | 374.4416 | 443.6 | 252.5396 | 0.34976 | 0.41435 | 0.23589 | 0.19237 | 0.51276 | 4.0245 | 75.8429 | 4222.7273 | [6 empty] | 374.3391 | 442.4029 | 257.7168 | 0.3484 | 0.41174 | 0.23986 |  | 0.19237 | 0.51154 |  | 4.0313 | 74.3852 | 1.4577 | 4268.7464 | 0.3518 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | 0.34301 | 0.38696 | 0.27003 |  | 0.1972 | 0.50056 | 0.0099913 | 9.997 | 65.2923 | 14.0031 | 4638.0295 | 4.6236 | [6 empty] | 394.2696 | 451.1526 | 360.9356 | 0.32683 | 0.37398 | 0.29919 | 0.19129 | 0.4925 | 2.8282 | 53.2634 | 5134.6946 | [6 empty] | 394.3048 | 449.8981 | 362.8278 | 0.32667 | 0.37273 | 0.3006 |  | 0.19161 | 0.49192 |  | 3.1913 | 52.5362 | 0.8128 | 5158.6438 | 0.2855 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | 0.31803 | 0.34432 | 0.33766 |  | 0.19584 | 0.47706 | 0.0092817 | 8.4297 | 37.5474 | 12.1509 | 5935.0449 | 5.0499 | [6 empty] | 419.4921 | 460.76 | 498.8222 | 0.30418 | 0.33411 | 0.36171 | 0.19009 | 0.46977 | 1.4679 | 27.5886 | 6614.7137 | [6 empty] | 419.0267 | 459.3997 | 503.7079 | 0.30317 | 0.33238 | 0.36444 |  | 0.19001 | 0.46871 |  | 1.3776 | 26.3434 | 1.2485 | 6702.0147 | 0.4591 | [25 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | 0.2772 | 0.27375 | 0.44905 |  | 0.19349 | 0.42993 | 0.010123 | 5.711 | -19.3364 | 11.4191 | 12153.1029 | 5.2533 | [6 empty] | 486.5915 | 486.3185 | 865.642 | 0.26466 | 0.26451 | 0.47083 | 0.18754 | 0.42173 | -1.4879 | -28.2004 | 15785.8472 | [6 empty] | 487.3336 | 487.1758 | 872.5657 | 0.26384 | 0.26376 | 0.4724 |  | 0.18721 | 0.42108 |  | -1.8812 | -28.9847 | 0.8774 | 16156.0941 | 0.3101 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | 0.39306 | 0.56135 | 0.045597 |  | 0.17567 | 0.56448 | 0.012799 | -16.8452 | 152.1716 | 22.1904 | 3032.7418 | 5.6065 | [6 empty] | 396.6548 | 545.1524 | 104.8118 | 0.37899 | 0.52087 | 0.10014 | 0.1785 | 0.552 | -12.6467 | 130.382 | 3264.6612 | [6 empty] | 397.7939 | 544.8151 | 105.1196 | 0.37967 | 0.52 | 0.10033 |  | 0.17908 | 0.55184 |  | -11.9405 | 130.1598 | 0.7403 | 3261.0744 | 0.1801 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | 0.39044 | 0.55603 | 0.053536 |  | 0.17565 | 0.56281 | 0.012687 | -16.8735 | 150.0545 | 21.9276 | 3066.5997 | 5.3759 | [6 empty] | 398.1366 | 545.7168 | 112.9125 | 0.37675 | 0.5164 | 0.10685 | 0.17848 | 0.55045 | -12.6775 | 128.5321 | 3300.6133 | [6 empty] | 397.7207 | 544.5737 | 114.7324 | 0.37626 | 0.51519 | 0.10854 |  | 0.17854 | 0.55004 |  | -12.5987 | 127.9278 | 0.6094 | 3309.4006 | 0.1418 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | 0.38267 | 0.53785 | 0.07948 |  | 0.17617 | 0.55711 | 0.012339 | -16.2327 | 142.9823 | 21.275 | 3179.9102 | 4.9623 | [6 empty] | 403.4633 | 547.7458 | 142.0327 | 0.36905 | 0.50103 | 0.12992 | 0.17841 | 0.54498 | -12.7867 | 121.9883 | 3433.4005 | [6 empty] | 404.077 | 547.663 | 144.9495 | 0.36845 | 0.49938 | 0.13217 |  | 0.17852 | 0.5444 |  | -12.6493 | 121.2789 | 0.7226 | 3446.2726 | 0.159 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | 0.36712 | 0.50678 | 0.1261 |  | 0.17593 | 0.54642 | 0.011382 | -16.5734 | 129.4982 | 19.4722 | 3429.4972 | 4.3714 | [6 empty] | 413.268 | 551.4805 | 195.6331 | 0.35615 | 0.47526 | 0.16859 | 0.17828 | 0.53528 | -12.9819 | 110.3601 | 3693.8544 | [6 empty] | 413.248 | 550.6332 | 198.6529 | 0.35547 | 0.47365 | 0.17088 |  | 0.17834 | 0.53467 |  | -12.8978 | 109.5415 | 0.8229 | 3710.4995 | 0.1751 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | 0.34798 | 0.46751 | 0.18451 |  | 0.17588 | 0.53165 | 0.010267 | -16.6912 | 110.8534 | 17.2992 | 3833.9454 | 4.0208 | [6 empty] | 427.9385 | 557.0686 | 275.8341 | 0.33941 | 0.44182 | 0.21877 | 0.17809 | 0.52163 | -13.2611 | 93.8976 | 4126.9396 | [6 empty] | 429.707 | 557.1785 | 277.7896 | 0.33978 | 0.44057 | 0.21965 |  | 0.17866 | 0.52123 |  | -12.5647 | 93.4091 | 0.8506 | 4132.275 | 0.2198 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | 0.32807 | 0.42546 | 0.24647 |  | 0.17616 | 0.51402 | 0.0095385 | -16.4038 | 88.5055 | 15.5059 | 4438.7616 | 3.9501 | [6 empty] | 447.7665 | 564.6212 | 384.23 | 0.32061 | 0.40428 | 0.27511 | 0.17787 | 0.50464 | -13.6162 | 73.2522 | 4804.415 | [6 empty] | 449.1961 | 565.1417 | 385.8116 | 0.32082 | 0.40363 | 0.27555 |  | 0.17819 | 0.5044 |  | -13.2222 | 72.9858 | 0.4756 | 4809.2446 | 0.1407 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | 0.30734 | 0.38274 | 0.30992 |  | 0.17617 | 0.49363 | 0.0086137 | -16.4735 | 62.3934 | 13.3054 | 5383.1438 | 3.97 | [6 empty] | 472.989 | 574.2286 | 522.1167 | 0.30139 | 0.36591 | 0.3327 | 0.1776 | 0.48514 | -14.0355 | 49.3132 | 5850.1165 | [6 empty] | 473.2962 | 573.7021 | 523.7984 | 0.30131 | 0.36523 | 0.33346 |  | 0.17776 | 0.48481 |  | -13.833 | 48.8838 | 0.4748 | 5867.2377 | 0.1369 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | 0.2888 | 0.3437 | 0.3675 |  | 0.17645 | 0.47249 | 0.0085099 | -16.2168 | 35.0677 | 12.1334 | 6793.8772 | 4.4993 | [6 empty] | 503.8072 | 585.9674 | 690.5943 | 0.28298 | 0.32913 | 0.38789 | 0.17732 | 0.46403 | -14.506 | 23.0555 | 7536.8227 | [6 empty] | 504.7109 | 584.9256 | 692.4263 | 0.28322 | 0.32823 | 0.38855 |  | 0.17778 | 0.46358 |  | -13.9127 | 22.4737 | 0.8309 | 7565.4868 | 0.3874 | [25 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | 0.27213 | 0.30889 | 0.41898 |  | 0.17664 | 0.45112 | 0.0088012 | -16.0841 | 7.0869 | 11.5046 | 9135.1468 | 6.202 | [6 empty] | 540.0884 | 599.7871 | 888.9365 | 0.26621 | 0.29563 | 0.43816 | 0.17702 | 0.44233 | -15.0109 | -4.3675 | 10624.6065 | [6 empty] | 541.8792 | 600.0057 | 887.3759 | 0.26703 | 0.29568 | 0.43729 |  | 0.17761 | 0.44248 |  | -14.2724 | -4.1807 | 0.7617 | 10554.2794 | 0.443 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | 0.67736 | 0.29963 | 0.02301 |  | 0.51699 | 0.51455 | 0.077704 | 247.6943 | 51.9177 | 77.2373 | 2244.3827 | 7.9572 | [6 empty] | 249.1589 | 129.6502 | 24.9498 | 0.6171 | 0.32111 | 0.061794 | 0.43929 | 0.51431 | 170.6334 | 46.6998 | 2244.3827 | [6 empty] | 249.5988 | 129.6511 | 25.6915 | 0.61638 | 0.32017 | 0.063445 |  | 0.43954 | 0.51371 |  | 170.8087 | 46.2892 | 0.4464 | 2244.3827 | 0.2958 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | 0.64047 | 0.28211 | 0.077411 |  | 0.5019 | 0.49742 | 0.076341 | 237.8623 | 39.2452 | 75.6475 | 2244.3827 | 7.7622 | [6 empty] | 254.4857 | 131.6792 | 54.07 | 0.57807 | 0.29911 | 0.12282 | 0.42558 | 0.49547 | 162.3902 | 34.0949 | 2244.3827 | [6 empty] | 253.6328 | 131.0285 | 54.7027 | 0.57727 | 0.29822 | 0.1245 |  | 0.42571 | 0.49483 |  | 162.1265 | 33.58 | 0.5786 | 2244.3827 | 0.2532 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | 0.58092 | 0.25384 | 0.16524 |  | 0.47575 | 0.46774 | 0.072066 | 219.8924 | 16.8426 | 70.7645 | 2244.3827 | 7.5742 | [6 empty] | 264.2904 | 135.4139 | 107.6703 | 0.5209 | 0.26689 | 0.21221 | 0.40373 | 0.46543 | 149.1998 | 13.6528 | 2244.3827 | [6 empty] | 264.4721 | 135.1975 | 110.2303 | 0.51867 | 0.26515 | 0.21618 |  | 0.40329 | 0.46387 |  | 148.7959 | 12.5601 | 1.1649 | 2244.3827 | 0.378 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | 0.51691 | 0.22346 | 0.25963 |  | 0.44487 | 0.43272 | 0.067691 | 198.788 | -10.1274 | 65.6618 | 2244.3827 | 7.4321 | [6 empty] | 278.9609 | 141.0019 | 187.8714 | 0.45894 | 0.23197 | 0.30908 | 0.37728 | 0.42907 | 133.1474 | -11.7917 | 4500.9 | [6 empty] | 279.6452 | 140.747 | 189.7823 | 0.4583 | 0.23067 | 0.31103 |  | 0.37787 | 0.42792 |  | 133.4629 | -12.595 | 0.863 | 4566.4838 | 0.2153 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | 0.45818 | 0.19559 | 0.34624 |  | 0.41364 | 0.39729 | 0.06403 | 177.5833 | -38.2832 | 61.2172 | 5860.3692 | 7.2774 | [6 empty] | 298.7889 | 148.5545 | 296.2673 | 0.40181 | 0.19977 | 0.39842 | 0.34988 | 0.3914 | 116.3742 | -39.2752 | 8928.2598 | [6 empty] | 299.2802 | 148.5144 | 299.0768 | 0.40071 | 0.19885 | 0.40044 |  | 0.3496 | 0.39034 |  | 116.1614 | -40.0337 | 0.7878 | 9098.1481 | 0.1514 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | 0.40587 | 0.17079 | 0.42334 |  | 0.3831 | 0.36272 | 0.059389 | 156.4978 | -66.8877 | 56.0923 | 12233.8143 | 6.9671 | [6 empty] | 324.0114 | 158.1619 | 434.1539 | 0.3536 | 0.1726 | 0.4738 | 0.3241 | 0.35596 | 100.4061 | -66.6441 | 33155.7364 | [6 empty] | 324.6305 | 158.1162 | 439.5428 | 0.35198 | 0.17144 | 0.47658 |  | 0.32342 | 0.35443 |  | 99.887 | -67.7712 | 1.2408 | 37815.7945 | 0.1949 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | 0.36404 | 0.15097 | 0.48499 |  | 0.35658 | 0.33274 | 0.055919 | 138.2437 | -93.1316 | 52.2077 | 232142.6758 | 6.6935 | [6 empty] | 354.8296 | 169.9008 | 602.6315 | 0.31474 | 0.15071 | 0.53455 | 0.30126 | 0.32457 | 86.0375 | -92.7259 | 1.0063e+18 | [6 empty] | 356.019 | 170.1438 | 606.6191 | 0.31429 | 0.1502 | 0.53551 |  | 0.3012 | 0.32388 |  | 86.0406 | -93.3107 | 0.5848 | 2.9273e+18 | 0.0936 | [25 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | 0.33022 | 0.13507 | 0.53472 |  | 0.33352 | 0.30694 | 0.05241 | 122.1728 | -117.1984 | 48.5661 | 1.0063e+18 | 6.3933 | [6 empty] | 391.1108 | 183.7205 | 800.9738 | 0.28428 | 0.13354 | 0.58219 | 0.28189 | 0.29793 | 73.6076 | -116.9013 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 392.7859 | 184.988 | 804.9846 | 0.28406 | 0.13378 | 0.58216 |  | 0.28144 | 0.29823 |  | 73.4625 | -117.0044 | 0.178 | 2.9273e+18 | 0.1565 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | 0.68314 | 0.31047 | 0.0063895 |  | 0.50986 | 0.52138 | 0.077021 | 244.9848 | 57.7 | 76.7035 | 2244.3827 | 8.4627 | [6 empty] | 249.8621 | 133.7201 | 17.8005 | 0.6225 | 0.33315 | 0.044348 | 0.43284 | 0.5212 | 168.4871 | 52.0855 | 2244.3827 | [6 empty] | 249.3458 | 133.1476 | 17.9421 | 0.62269 | 0.33251 | 0.044806 |  | 0.43357 | 0.52092 |  | 168.6804 | 51.8002 | 0.3446 | 2244.3827 | 0.1957 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | 0.67156 | 0.3049 | 0.023536 |  | 0.50534 | 0.51623 | 0.0763 | 241.9236 | 53.8595 | 75.9505 | 2244.3827 | 7.9003 | [6 empty] | 251.3439 | 134.2845 | 25.9012 | 0.61076 | 0.32631 | 0.062939 | 0.42904 | 0.51575 | 166.1687 | 48.4109 | 2244.3827 | [6 empty] | 251.5106 | 134.2275 | 26.1125 | 0.61068 | 0.32591 | 0.063403 |  | 0.42933 | 0.51554 |  | 166.3418 | 48.2588 | 0.2304 | 2244.3827 | 0.1091 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | 0.6356 | 0.28729 | 0.077106 |  | 0.49116 | 0.49951 | 0.07493 | 232.5767 | 41.3476 | 74.417 | 2244.3827 | 7.7177 | [6 empty] | 256.6706 | 136.3135 | 55.0214 | 0.57292 | 0.30427 | 0.12281 | 0.41626 | 0.49741 | 158.3553 | 35.9565 | 2244.3827 | [6 empty] | 256.2501 | 135.945 | 55.5098 | 0.57236 | 0.30365 | 0.12399 |  | 0.41634 | 0.49696 |  | 158.2217 | 35.6074 | 0.3737 | 2244.3827 | 0.1718 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | 0.57728 | 0.25878 | 0.16394 |  | 0.46641 | 0.47043 | 0.070658 | 215.3528 | 19.1388 | 69.6382 | 2244.3827 | 7.5314 | [6 empty] | 266.4753 | 140.0481 | 108.6217 | 0.51728 | 0.27186 | 0.21086 | 0.3958 | 0.46803 | 145.8002 | 15.6863 | 2244.3827 | [6 empty] | 265.9208 | 139.7243 | 111.2377 | 0.51447 | 0.27032 | 0.21521 |  | 0.39461 | 0.46653 |  | 144.8238 | 14.6122 | 1.4516 | 2244.3827 | 0.3796 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | 0.5145 | 0.22801 | 0.25749 |  | 0.43721 | 0.43595 | 0.066423 | 195.1238 | -7.7035 | 64.7187 | 2244.3827 | 7.3966 | [6 empty] | 281.1458 | 145.6362 | 188.8227 | 0.4567 | 0.23657 | 0.30673 | 0.37089 | 0.43228 | 130.4347 | -9.6607 | 4461.6816 | [6 empty] | 281.8653 | 145.8583 | 191.0309 | 0.45554 | 0.23573 | 0.30873 |  | 0.37053 | 0.43142 |  | 130.2655 | -10.2833 | 0.6452 | 4532.8141 | 0.1657 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | 0.45661 | 0.19968 | 0.34371 |  | 0.40742 | 0.40088 | 0.062787 | 174.6356 | -35.8537 | 60.3711 | 5754.388 | 7.2526 | [6 empty] | 300.9738 | 153.1888 | 297.2187 | 0.40056 | 0.20388 | 0.39556 | 0.34491 | 0.39499 | 114.2789 | -37.1681 | 8669.7007 | [6 empty] | 300.8505 | 153.0413 | 300.5457 | 0.39877 | 0.20285 | 0.39837 |  | 0.34402 | 0.39375 |  | 113.577 | -38.0622 | 1.1367 | 8888.4468 | 0.1929 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | 0.40479 | 0.1743 | 0.42091 |  | 0.37814 | 0.36634 | 0.058204 | 154.1482 | -64.6609 | 55.3434 | 11758.3349 | 6.9492 | [6 empty] | 326.1963 | 162.7962 | 435.1053 | 0.35299 | 0.17617 | 0.47084 | 0.32031 | 0.35969 | 98.8048 | -64.6713 | 28589.4569 | [6 empty] | 326.1469 | 162.8165 | 441.0749 | 0.35068 | 0.17506 | 0.47425 |  | 0.31884 | 0.35813 |  | 97.7053 | -65.841 | 1.6053 | 32537.9719 | 0.2291 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | 0.36333 | 0.15403 | 0.48264 |  | 0.35259 | 0.33634 | 0.054803 | 136.3486 | -91.0946 | 51.5439 | 104183.1299 | 6.6842 | [6 empty] | 357.0145 | 174.5351 | 603.5829 | 0.31451 | 0.15376 | 0.53173 | 0.2984 | 0.32823 | 84.8049 | -90.957 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 357.5721 | 175.0092 | 607.1713 | 0.31373 | 0.15355 | 0.53272 |  | 0.29771 | 0.32785 |  | 84.3748 | -91.3491 | 0.582 | 6.4036e+17 | 0.0979 | [25 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | 0.32968 | 0.13773 | 0.53258 |  | 0.33023 | 0.31041 | 0.051316 | 120.572 | -115.4009 | 47.9334 | 6.4036e+17 | 6.3915 | [6 empty] | 393.2957 | 188.3548 | 801.9251 | 0.28426 | 0.13614 | 0.5796 | 0.27971 | 0.3014 | 72.6386 | -115.3624 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 394.0179 | 189.1128 | 805.3447 | 0.28378 | 0.1362 | 0.58002 |  | 0.27911 | 0.30142 |  | 72.2845 | -115.545 | 0.3984 | 2.9273e+18 | 0.1063 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | 0.66283 | 0.32805 | 0.009128 |  | 0.47253 | 0.52619 | 0.072518 | 225.7564 | 64.0008 | 72.6328 | 2244.3827 | 8.2185 | [6 empty] | 257.7164 | 150.3793 | 21.2205 | 0.6003 | 0.35028 | 0.049429 | 0.40001 | 0.52518 | 153.3992 | 57.6796 | 2244.3827 | [6 empty] | 256.5724 | 149.5174 | 21.1411 | 0.60055 | 0.34997 | 0.049484 |  | 0.40046 | 0.52508 |  | 153.3463 | 57.4693 | 0.2169 | 2244.3827 | 0.1487 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | 0.65189 | 0.3226 | 0.025514 |  | 0.46835 | 0.5215 | 0.071328 | 222.8572 | 60.3789 | 71.646 | 2244.3827 | 7.7672 | [6 empty] | 259.1982 | 150.9437 | 29.3212 | 0.58981 | 0.34347 | 0.066721 | 0.39704 | 0.52023 | 151.4802 | 54.1765 | 2244.3827 | [6 empty] | 258.7509 | 150.3404 | 29.8585 | 0.58948 | 0.3425 | 0.068023 |  | 0.39755 | 0.51972 |  | 151.5946 | 53.7132 | 0.4772 | 2244.3827 | 0.2976 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | 0.61866 | 0.30458 | 0.076767 |  | 0.45678 | 0.50598 | 0.069868 | 214.9043 | 48.2929 | 70.1958 | 2244.3827 | 7.6284 | [6 empty] | 264.5249 | 152.9727 | 58.4414 | 0.5558 | 0.32141 | 0.12279 | 0.38695 | 0.50349 | 144.9704 | 42.235 | 2244.3827 | [6 empty] | 264.1414 | 152.4632 | 59.0478 | 0.55532 | 0.32053 | 0.12414 |  | 0.38727 | 0.50295 |  | 144.9958 | 41.7837 | 0.4521 | 2244.3827 | 0.2377 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | 0.56432 | 0.27527 | 0.16041 |  | 0.43622 | 0.47877 | 0.065683 | 199.9837 | 26.6806 | 65.7402 | 2244.3827 | 7.4319 | [6 empty] | 274.3296 | 156.7074 | 112.0418 | 0.50514 | 0.28855 | 0.20631 | 0.37058 | 0.4763 | 134.3717 | 22.5783 | 2244.3827 | [6 empty] | 274.2367 | 156.6147 | 113.3417 | 0.50393 | 0.28779 | 0.20827 |  | 0.37015 | 0.47563 |  | 134.0216 | 22.0776 | 0.611 | 2244.3827 | 0.1913 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | 0.50533 | 0.24312 | 0.25155 |  | 0.41195 | 0.44593 | 0.061755 | 182.3915 | 0.1366 | 61.2777 | 2244.3827 | 7.2968 | [6 empty] | 289.0001 | 162.2955 | 192.2428 | 0.44908 | 0.25219 | 0.29873 | 0.35029 | 0.4426 | 121.1651 | -2.3697 | 4348.013 | [6 empty] | 288.2216 | 161.8978 | 195.7392 | 0.44626 | 0.25067 | 0.30307 |  | 0.34895 | 0.44102 |  | 120.0344 | -3.5553 | 1.6383 | 4487.8464 | 0.3511 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | 0.45027 | 0.21325 | 0.33648 |  | 0.38663 | 0.41199 | 0.058193 | 164.2156 | -28.0337 | 57.2485 | 5491.0369 | 7.1898 | [6 empty] | 308.8281 | 169.8481 | 300.6387 | 0.39628 | 0.21795 | 0.38577 | 0.32867 | 0.40672 | 106.9966 | -29.8682 | 7913.6845 | [6 empty] | 309.0746 | 169.9757 | 302.0739 | 0.39568 | 0.2176 | 0.38672 |  | 0.32837 | 0.40632 |  | 106.7991 | -30.1788 | 0.3681 | 7972.4478 | 0.072 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | 0.40066 | 0.18622 | 0.41312 |  | 0.36149 | 0.37804 | 0.054052 | 145.8331 | -57.1881 | 52.6833 | 10484.5122 | 6.909 | [6 empty] | 334.0506 | 179.4555 | 438.5254 | 0.35088 | 0.1885 | 0.46062 | 0.30778 | 0.37202 | 93.1527 | -57.7414 | 19899.658 | [6 empty] | 334.3553 | 179.5884 | 442.5179 | 0.34958 | 0.18776 | 0.46266 |  | 0.30705 | 0.37107 |  | 92.6109 | -58.4994 | 0.9317 | 20849.9752 | 0.1488 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | 0.36053 | 0.16451 | 0.47495 |  | 0.33908 | 0.34813 | 0.050868 | 129.546 | -84.1677 | 49.1495 | 39871.4959 | 6.6662 | [6 empty] | 364.8689 | 191.1943 | 607.003 | 0.31371 | 0.16439 | 0.5219 | 0.28879 | 0.34049 | 80.399 | -84.6574 | 6.4036e+17 | [6 empty] | 365.2798 | 191.5864 | 609.8481 | 0.31308 | 0.16421 | 0.52271 |  | 0.28827 | 0.34019 |  | 80.0491 | -84.9716 | 0.4701 | 6.4036e+17 | 0.0801 | [25 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | 0.32779 | 0.147 | 0.52521 |  | 0.31914 | 0.32202 | 0.047662 | 114.9113 | -109.097 | 45.774 | 6.4036e+17 | 6.3992 | [6 empty] | 401.15 | 205.014 | 805.3452 | 0.2842 | 0.14524 | 0.57056 | 0.27232 | 0.31314 | 69.1428 | -109.8105 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 401.3071 | 205.8588 | 808.2497 | 0.28353 | 0.14544 | 0.57103 |  | 0.27143 | 0.31328 |  | 68.5269 | -109.8787 | 0.6197 | 2.9273e+18 | 0.1354 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | 0.62948 | 0.35689 | 0.013628 |  | 0.418 | 0.53323 | 0.063467 | 195.006 | 74.4225 | 65.1768 | 2244.3827 | 7.9668 | [6 empty] | 272.1735 | 181.0433 | 27.5157 | 0.56616 | 0.3766 | 0.057237 | 0.35458 | 0.53068 | 130.2833 | 66.7416 | 2244.3827 | [6 empty] | 272.3434 | 181.0038 | 28.0244 | 0.56577 | 0.37602 | 0.058218 |  | 0.35467 | 0.53038 |  | 130.3451 | 66.4947 | 0.2545 | 2244.3827 | 0.1827 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | 0.61966 | 0.35158 | 0.028762 |  | 0.41451 | 0.52917 | 0.061993 | 192.4956 | 71.1336 | 64.0724 | 2244.3827 | 7.7392 | [6 empty] | 273.6553 | 181.6077 | 35.6163 | 0.55748 | 0.36996 | 0.072556 | 0.35258 | 0.52646 | 128.8784 | 63.5096 | 2244.3827 | [6 empty] | 274.9834 | 182.1637 | 35.565 | 0.5581 | 0.36972 | 0.072182 |  | 0.35321 | 0.52646 |  | 129.5399 | 63.5903 | 0.6664 | 2244.3827 | 0.1112 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | 0.59065 | 0.33307 | 0.076283 |  | 0.40626 | 0.51545 | 0.060626 | 186.4539 | 59.7555 | 62.817 | 2244.3827 | 7.671 | [6 empty] | 278.982 | 183.6367 | 64.7366 | 0.52902 | 0.34822 | 0.12276 | 0.34573 | 0.51204 | 124.0687 | 52.4029 | 2244.3827 | [6 empty] | 278.4836 | 183.5341 | 64.4633 | 0.52895 | 0.34861 | 0.12244 |  | 0.34542 | 0.51221 |  | 123.7929 | 52.5229 | 0.3008 | 2244.3827 | 0.1038 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | 0.5425 | 0.30269 | 0.15481 |  | 0.39119 | 0.49109 | 0.056862 | 174.7368 | 39.1355 | 58.8861 | 2244.3827 | 7.4148 | [6 empty] | 288.7867 | 187.3713 | 118.3369 | 0.48577 | 0.31518 | 0.19905 | 0.3344 | 0.48818 | 116.091 | 33.8214 | 2244.3827 | [6 empty] | 289.1283 | 187.385 | 119.3124 | 0.48526 | 0.3145 | 0.20025 |  | 0.33446 | 0.48772 |  | 116.1418 | 33.4599 | 0.3651 | 2244.3827 | 0.1717 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | 0.48961 | 0.26861 | 0.24179 |  | 0.37346 | 0.46099 | 0.053571 | 160.9111 | 13.271 | 55.1369 | 2244.3827 | 7.1875 | [6 empty] | 303.4572 | 192.9594 | 198.5379 | 0.43666 | 0.27766 | 0.28568 | 0.31998 | 0.4578 | 105.8889 | 9.7164 | 4212.4951 | [6 empty] | 304.6539 | 193.4772 | 200.0795 | 0.43634 | 0.2771 | 0.28656 |  | 0.32009 | 0.45739 |  | 106.1011 | 9.396 | 0.3843 | 4233.112 | 0.1381 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | 0.43934 | 0.23645 | 0.32421 |  | 0.3544 | 0.42915 | 0.050475 | 146.2598 | -14.6677 | 51.7247 | 5137.1983 | 7.1192 | [6 empty] | 323.2852 | 200.512 | 306.9339 | 0.38916 | 0.24137 | 0.36947 | 0.30414 | 0.42444 | 94.6123 | -17.4926 | 6977.7454 | [6 empty] | 325.0127 | 201.4255 | 306.9814 | 0.38997 | 0.24169 | 0.36834 |  | 0.30465 | 0.42481 |  | 95.2107 | -17.2153 | 0.6595 | 6925.3462 | 0.1439 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | 0.39331 | 0.20687 | 0.39983 |  | 0.33503 | 0.39648 | 0.046998 | 131.0735 | -44.1731 | 47.8433 | 8951.4992 | 6.8727 | [6 empty] | 348.5077 | 210.1194 | 444.8205 | 0.34731 | 0.2094 | 0.44329 | 0.28834 | 0.39114 | 83.2543 | -45.6898 | 13746.9119 | [6 empty] | 350.0196 | 211.4274 | 447.8271 | 0.3468 | 0.20948 | 0.44371 |  | 0.28779 | 0.39114 |  | 83.0134 | -45.8117 | 0.27 | 13814.3256 | 0.1447 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | 0.35561 | 0.18281 | 0.46158 |  | 0.31734 | 0.36704 | 0.044375 | 117.3084 | -71.8468 | 44.8468 | 21148.1469 | 6.6505 | [6 empty] | 379.326 | 221.8583 | 613.2981 | 0.31234 | 0.18268 | 0.50499 | 0.27353 | 0.35996 | 72.4889 | -73.4134 | 1.3722e+17 | [6 empty] | 380.9271 | 223.0649 | 609.6889 | 0.31386 | 0.18379 | 0.50235 |  | 0.27425 | 0.36134 |  | 73.2659 | -72.3954 | 1.2807 | 4205398.4276 | 0.2378 | [25 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | 0.32446 | 0.16333 | 0.51221 |  | 0.30105 | 0.34098 | 0.041656 | 104.5444 | -97.6003 | 41.8478 | 6.4036e+17 | 6.4079 | [6 empty] | 415.6071 | 235.678 | 811.6403 | 0.28409 | 0.1611 | 0.55481 | 0.26034 | 0.33216 | 62.747 | -99.6528 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 417.7798 | 237.994 | 808.7428 | 0.28527 | 0.16251 | 0.55223 |  | 0.26055 | 0.33395 |  | 63.185 | -98.4801 | 1.2518 | 2.9273e+18 | 0.2917 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | 0.58776 | 0.39299 | 0.019252 |  | 0.35946 | 0.54078 | 0.051085 | 157.718 | 87.8186 | 55.132 | 2244.3827 | 8.034 | [6 empty] | 293.8053 | 226.9251 | 36.9349 | 0.52685 | 0.40692 | 0.066231 | 0.30858 | 0.53626 | 103.4393 | 78.1568 | 2244.3827 | [6 empty] | 294.1964 | 226.5716 | 37.1451 | 0.52732 | 0.40611 | 0.066579 |  | 0.30934 | 0.53602 |  | 104.0272 | 77.9054 | 0.6394 | 2244.3827 | 0.2386 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | 0.57943 | 0.38774 | 0.032834 |  | 0.3569 | 0.53736 | 0.049742 | 155.7193 | 84.8593 | 54.079 | 2244.3827 | 7.9312 | [6 empty] | 295.2871 | 227.4895 | 45.0356 | 0.52004 | 0.40064 | 0.079314 | 0.30737 | 0.5328 | 102.5013 | 75.2478 | 2244.3827 | [6 empty] | 297.5186 | 228.3934 | 44.3032 | 0.52177 | 0.40054 | 0.077696 |  | 0.3086 | 0.53303 |  | 103.7357 | 75.5718 | 1.2762 | 2244.3827 | 0.2127 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | 0.55541 | 0.36889 | 0.075699 |  | 0.35175 | 0.52566 | 0.048785 | 151.6349 | 74.3594 | 53.1755 | 2244.3827 | 7.9629 | [6 empty] | 300.6138 | 229.5185 | 74.1558 | 0.49747 | 0.37982 | 0.12272 | 0.3032 | 0.52086 | 99.2599 | 65.167 | 2244.3827 | [6 empty] | 302.0745 | 229.9245 | 75.6666 | 0.49711 | 0.37837 | 0.12452 |  | 0.30375 | 0.5202 |  | 99.8081 | 64.6384 | 0.7615 | 2244.3827 | 0.3948 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | 0.51475 | 0.33761 | 0.14765 |  | 0.34192 | 0.50458 | 0.045919 | 143.297 | 55.0459 | 50.0156 | 2244.3827 | 7.7243 | [6 empty] | 310.4185 | 233.2531 | 127.7562 | 0.46233 | 0.3474 | 0.19028 | 0.29617 | 0.50072 | 93.7785 | 48.0118 | 1940.7475 | [6 empty] | 312.518 | 234.431 | 128.2985 | 0.46282 | 0.34718 | 0.19 |  | 0.29666 | 0.5007 |  | 94.4019 | 48.0884 | 0.6281 | 1946.0405 | 0.1604 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | 0.46908 | 0.30179 | 0.22913 |  | 0.33014 | 0.47791 | 0.043332 | 133.2974 | 30.3218 | 47.0026 | 1936.3594 | 7.1992 | [6 empty] | 325.0891 | 238.8412 | 207.9572 | 0.42116 | 0.30942 | 0.26941 | 0.28695 | 0.47435 | 86.5723 | 25.2216 | 4099.9354 | [6 empty] | 326.4219 | 239.4032 | 210.9863 | 0.42021 | 0.30819 | 0.27161 |  | 0.28694 | 0.4735 |  | 86.641 | 24.4925 | 0.7323 | 4142.4864 | 0.3357 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | 0.42484 | 0.26711 | 0.30805 |  | 0.31731 | 0.44887 | 0.041058 | 122.5289 | 2.9643 | 44.384 | 4803.3861 | 7.0329 | [6 empty] | 344.9171 | 246.3938 | 316.3531 | 0.38001 | 0.27146 | 0.34854 | 0.27649 | 0.44441 | 78.3416 | -1.2085 | 6140.4573 | [6 empty] | 346.5008 | 246.8051 | 319.9954 | 0.37939 | 0.27023 | 0.35037 |  | 0.27673 | 0.44349 |  | 78.6042 | -2.0305 | 0.8629 | 6203.9005 | 0.2849 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | 0.38342 | 0.2347 | 0.38189 |  | 0.30372 | 0.41831 | 0.038363 | 110.9438 | -26.5021 | 41.2816 | 7608.2631 | 6.8459 | [6 empty] | 370.1395 | 256.0012 | 454.2398 | 0.3426 | 0.23695 | 0.42044 | 0.26567 | 0.41343 | 69.7599 | -29.3404 | 10175.3605 | [6 empty] | 371.1832 | 256.5094 | 459.6879 | 0.34136 | 0.2359 | 0.42275 |  | 0.26523 | 0.4124 |  | 69.4158 | -30.3 | 1.0194 | 10398.5436 | 0.2381 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | 0.34889 | 0.20768 | 0.44343 |  | 0.29108 | 0.38986 | 0.036481 | 100.2223 | -54.7861 | 38.9804 | 13855.1836 | 6.6323 | [6 empty] | 400.9578 | 267.7401 | 622.7174 | 0.31048 | 0.20732 | 0.4822 | 0.25518 | 0.38339 | 61.3479 | -57.6587 | 28134.2801 | [6 empty] | 402.2195 | 268.8585 | 624.2838 | 0.31051 | 0.20755 | 0.48194 |  | 0.25506 | 0.3836 |  | 61.3415 | -57.559 | 0.0999 | 27858.7648 | 0.0955 | [25 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | 0.31989 | 0.18564 | 0.49447 |  | 0.2789 | 0.36417 | 0.034445 | 89.8615 | -81.3864 | 36.5392 | 83615.3723 | 6.4034 | [6 empty] | 437.239 | 281.5598 | 821.0596 | 0.28395 | 0.18285 | 0.5332 | 0.24551 | 0.35571 | 53.4979 | -84.9637 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 438.9796 | 284.0559 | 822.6727 | 0.284 | 0.18377 | 0.53223 |  | 0.24497 | 0.35666 |  | 53.1823 | -84.3701 | 0.6723 | 2.9273e+18 | 0.2383 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | 0.54268 | 0.432 | 0.025318 |  | 0.30579 | 0.54771 | 0.037526 | 118.2969 | 103.0942 | 43.7084 | 2244.3827 | 8.2189 | [6 empty] | 323.0419 | 288.9367 | 49.6656 | 0.48824 | 0.43669 | 0.075064 | 0.26886 | 0.54107 | 76.3299 | 90.8793 | 2244.3827 | [6 empty] | 322.9166 | 287.9037 | 50.8036 | 0.48807 | 0.43515 | 0.076786 |  | 0.26944 | 0.54051 |  | 76.7713 | 90.2124 | 0.7997 | 2244.3827 | 0.3841 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | 0.53596 | 0.42682 | 0.03722 |  | 0.30409 | 0.54488 | 0.036507 | 116.7991 | 100.4295 | 42.8101 | 2244.3827 | 8.0823 | [6 empty] | 324.5237 | 289.5012 | 57.7662 | 0.48307 | 0.43094 | 0.085988 | 0.26818 | 0.53829 | 75.7435 | 88.2992 | 2244.3827 | [6 empty] | 325.0493 | 288.755 | 59.02 | 0.48311 | 0.42917 | 0.08772 |  | 0.269 | 0.53767 |  | 76.4441 | 87.6154 | 0.979 | 2244.3827 | 0.4564 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | 0.51693 | 0.40801 | 0.075064 |  | 0.30132 | 0.53511 | 0.036085 | 114.3964 | 90.8511 | 42.3057 | 2244.3827 | 8.1601 | [6 empty] | 329.8504 | 291.5301 | 86.8865 | 0.46571 | 0.41161 | 0.12267 | 0.26582 | 0.52862 | 73.7003 | 79.2924 | 2447.438 | [6 empty] | 330.326 | 290.5791 | 88.0738 | 0.46592 | 0.40986 | 0.12423 |  | 0.26676 | 0.52798 |  | 74.4943 | 78.579 | 1.0674 | 2445.4739 | 0.5058 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | 0.48385 | 0.37647 | 0.13968 |  | 0.29548 | 0.51729 | 0.034123 | 108.937 | 73.0497 | 39.8568 | 2244.3827 | 8.1264 | [6 empty] | 339.6551 | 295.2648 | 140.4868 | 0.43803 | 0.38079 | 0.18118 | 0.26177 | 0.51201 | 70.1853 | 63.729 | 3082.4891 | [6 empty] | 339.5666 | 294.7405 | 143.4559 | 0.43659 | 0.37896 | 0.18445 |  | 0.26166 | 0.51101 |  | 70.0229 | 62.7188 | 1.0231 | 3117.6092 | 0.433 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | 0.44569 | 0.33965 | 0.21466 |  | 0.28827 | 0.49428 | 0.032263 | 102.2081 | 49.8611 | 37.4724 | 3176.8591 | 7.5941 | [6 empty] | 354.3256 | 300.8529 | 220.6878 | 0.40454 | 0.34349 | 0.25197 | 0.25633 | 0.48971 | 65.4468 | 42.5954 | 4020.3295 | [6 empty] | 354.568 | 299.9933 | 226.0469 | 0.40264 | 0.34067 | 0.25669 |  | 0.25635 | 0.488 |  | 65.387 | 40.8988 | 1.6977 | 4093.7959 | 0.825 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | 0.40795 | 0.30277 | 0.28929 |  | 0.2805 | 0.46841 | 0.030926 | 95.0497 | 23.483 | 35.699 | 4541.9217 | 6.9114 | [6 empty] | 374.1536 | 308.4055 | 329.0838 | 0.36985 | 0.30486 | 0.3253 | 0.24996 | 0.46357 | 59.8658 | 17.441 | 5501.7038 | [6 empty] | 375.4186 | 308.0163 | 332.0105 | 0.36971 | 0.30333 | 0.32696 |  | 0.25063 | 0.46266 |  | 60.4899 | 16.5416 | 1.0948 | 5543.0489 | 0.4939 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | 0.37166 | 0.26773 | 0.3606 |  | 0.27181 | 0.44055 | 0.029099 | 86.907 | -5.4508 | 33.38 | 6582.7744 | 6.7675 | [6 empty] | 399.3761 | 318.0129 | 466.9704 | 0.33721 | 0.26851 | 0.39428 | 0.24313 | 0.4356 | 53.8481 | -10.0694 | 8085.1257 | [6 empty] | 400.8918 | 318.2311 | 469.1775 | 0.33737 | 0.2678 | 0.39483 |  | 0.24363 | 0.43515 |  | 54.3584 | -10.5251 | 0.6842 | 8118.1887 | 0.2033 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | 0.34079 | 0.23767 | 0.42154 |  | 0.26365 | 0.4137 | 0.028063 | 79.3091 | -33.9761 | 31.8832 | 10258.2605 | 6.589 | [6 empty] | 430.1944 | 329.7518 | 635.448 | 0.3083 | 0.23631 | 0.45539 | 0.23628 | 0.4075 | 47.7458 | -38.4807 | 14492.7496 | [6 empty] | 431.7771 | 329.8232 | 633.9318 | 0.3094 | 0.23634 | 0.45426 |  | 0.23721 | 0.4077 |  | 48.6864 | -38.2886 | 0.9601 | 14293.8805 | 0.2131 | [25 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | 0.31436 | 0.21279 | 0.47285 |  | 0.25533 | 0.38888 | 0.026838 | 71.5351 | -61.1777 | 30.1423 | 21436.7431 | 6.3556 | [6 empty] | 466.4755 | 343.5715 | 833.7902 | 0.28377 | 0.20901 | 0.50722 | 0.22975 | 0.38074 | 41.8641 | -66.4873 | 116248.4483 | [6 empty] | 467.8754 | 344.6618 | 838.6556 | 0.28336 | 0.20874 | 0.50791 |  | 0.22953 | 0.38043 |  | 41.6872 | -66.8863 | 0.4365 | 131676.297 | 0.11 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | 0.49843 | 0.47029 | 0.031282 |  | 0.26073 | 0.55353 | 0.025074 | 79.6296 | 119.3125 | 32.5241 | 2244.3827 | 7.8636 | [6 empty] | 360.2327 | 367.8196 | 65.8598 | 0.45374 | 0.4633 | 0.082956 | 0.23719 | 0.54491 | 50.8358 | 104.1884 | 2588.2085 | [6 empty] | 363.5161 | 368.181 | 66.8777 | 0.45521 | 0.46105 | 0.083746 |  | 0.23889 | 0.54439 |  | 52.6424 | 103.6845 | 1.8756 | 2569.241 | 0.6661 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | 0.49338 | 0.46511 | 0.04151 |  | 0.25986 | 0.55118 | 0.024552 | 78.772 | 116.8769 | 31.997 | 2244.3827 | 7.6643 | [6 empty] | 361.7145 | 368.384 | 73.9604 | 0.44986 | 0.45816 | 0.091984 | 0.23683 | 0.54269 | 50.4889 | 101.9144 | 1967.7966 | [6 empty] | 363.8893 | 368.1763 | 74.7876 | 0.451 | 0.45631 | 0.09269 |  | 0.23819 | 0.54224 |  | 51.9113 | 101.426 | 1.5039 | 2641.9654 | 0.5523 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | 0.47874 | 0.44683 | 0.07443 |  | 0.25862 | 0.54311 | 0.024475 | 77.6029 | 108.22 | 31.7314 | 2244.3827 | 7.6007 | [6 empty] | 367.0412 | 370.413 | 103.0807 | 0.43668 | 0.44069 | 0.12264 | 0.23557 | 0.53489 | 49.2722 | 93.9283 | 1882.2355 | [6 empty] | 370.2676 | 370.5166 | 102.4165 | 0.43912 | 0.43942 | 0.12146 |  | 0.23753 | 0.5348 |  | 51.348 | 93.8443 | 2.0775 | 1892.1558 | 0.7279 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | 0.45247 | 0.41588 | 0.13165 |  | 0.25543 | 0.52824 | 0.023113 | 74.3012 | 91.9901 | 29.6999 | 1945.1043 | 7.5665 | [6 empty] | 376.8459 | 374.1477 | 156.681 | 0.41518 | 0.4122 | 0.17262 | 0.23337 | 0.52133 | 47.1493 | 79.9545 | 3286.8603 | [6 empty] | 380.1587 | 374.444 | 157.4508 | 0.41682 | 0.41055 | 0.17263 |  | 0.23506 | 0.52093 |  | 48.9477 | 79.5574 | 1.8417 | 3271.5088 | 0.7686 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | 0.42136 | 0.37894 | 0.1997 |  | 0.25139 | 0.50868 | 0.021847 | 70.1432 | 70.5271 | 27.7434 | 3383.9783 | 7.5246 | [6 empty] | 391.5165 | 379.7358 | 236.882 | 0.38836 | 0.37667 | 0.23497 | 0.23036 | 0.50272 | 44.2266 | 60.6262 | 3966.7588 | [6 empty] | 394.885 | 380.5428 | 241.6281 | 0.38826 | 0.37416 | 0.23758 |  | 0.23134 | 0.5016 |  | 45.2983 | 59.4803 | 1.5689 | 3993.2392 | 0.8339 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | 0.38998 | 0.34081 | 0.26921 |  | 0.24723 | 0.48612 | 0.02128 | 65.9189 | 45.5399 | 26.6032 | 4354.7869 | 7.0991 | [6 empty] | 411.3445 | 387.2884 | 345.278 | 0.35959 | 0.33857 | 0.30184 | 0.22675 | 0.48034 | 40.6923 | 37.0932 | 5048.3518 | [6 empty] | 414.9334 | 387.8946 | 345.7304 | 0.36126 | 0.33772 | 0.30101 |  | 0.22828 | 0.48016 |  | 42.3669 | 36.9261 | 1.683 | 5025.7829 | 0.7625 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | 0.3589 | 0.30375 | 0.33735 |  | 0.24221 | 0.46122 | 0.020236 | 60.7413 | 17.5862 | 24.9416 | 5843.8021 | 6.5111 | [6 empty] | 436.567 | 396.8958 | 483.1646 | 0.33158 | 0.30145 | 0.36697 | 0.22275 | 0.45565 | 36.7659 | 10.7112 | 6805.9611 | [6 empty] | 440.743 | 397.796 | 485.4256 | 0.3329 | 0.30046 | 0.36665 |  | 0.22418 | 0.45526 |  | 38.3507 | 10.3012 | 1.637 | 6794.9326 | 0.6665 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | 0.33176 | 0.27105 | 0.39719 |  | 0.23744 | 0.43647 | 0.01989 | 55.8553 | -10.6758 | 24.1018 | 8223.1314 | 6.4773 | [6 empty] | 467.3852 | 408.6346 | 651.6422 | 0.30595 | 0.26749 | 0.42656 | 0.21861 | 0.43005 | 32.6577 | -17.2158 | 10168.777 | [6 empty] | 471.6623 | 409.6971 | 656.286 | 0.30674 | 0.26644 | 0.42681 |  | 0.21974 | 0.42945 |  | 33.9234 | -17.8879 | 1.433 | 10205.8237 | 0.481 | [25 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | 0.30811 | 0.24326 | 0.44863 |  | 0.2324 | 0.41286 | 0.019556 | 50.6526 | -38.2291 | 23.2081 | 13112.2597 | 6.2192 | [6 empty] | 503.6664 | 422.4543 | 849.9844 | 0.28358 | 0.23785 | 0.47857 | 0.21454 | 0.40489 | 28.5736 | -45.3797 | 20210.926 | [6 empty] | 508.6406 | 425.1417 | 855.5045 | 0.28427 | 0.2376 | 0.47813 |  | 0.21525 | 0.4048 |  | 29.4259 | -45.5943 | 0.8789 | 20083.9204 | 0.2916 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | 0.45846 | 0.50487 | 0.036673 |  | 0.22525 | 0.5581 | 0.016123 | 43.9984 | 135.6539 | 24.3166 | 2451.3064 | 6.9367 | [6 empty] | 405.6746 | 464.2031 | 85.6468 | 0.42456 | 0.48581 | 0.089633 | 0.21279 | 0.54786 | 27.6396 | 117.6627 | 1872.7226 | [6 empty] | 406.2262 | 463.4418 | 85.7555 | 0.42518 | 0.48506 | 0.089757 |  | 0.21338 | 0.54772 |  | 28.2947 | 117.4239 | 0.6972 | 1874.3094 | 0.2243 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | 0.45471 | 0.49988 | 0.045409 |  | 0.22485 | 0.55617 | 0.015857 | 43.5472 | 133.4072 | 23.962 | 2517.8275 | 6.6731 | [6 empty] | 407.1563 | 464.7676 | 93.7474 | 0.42163 | 0.48129 | 0.09708 | 0.21262 | 0.54608 | 27.4479 | 115.6592 | 1859.4931 | [6 empty] | 406.9053 | 463.5481 | 96.4794 | 0.42082 | 0.4794 | 0.099779 |  | 0.21277 | 0.54538 |  | 27.5996 | 114.738 | 0.9336 | 1855.4184 | 0.2449 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | 0.44358 | 0.48258 | 0.073842 |  | 0.22449 | 0.54951 | 0.015838 | 43.2022 | 125.6145 | 23.6593 | 1950.7931 | 6.3322 | [6 empty] | 412.4831 | 466.7965 | 122.8676 | 0.4116 | 0.4658 | 0.1226 | 0.21199 | 0.53979 | 26.7722 | 108.5905 | 3110.4231 | [6 empty] | 413.6244 | 466.6492 | 125.2436 | 0.41135 | 0.46409 | 0.12456 |  | 0.21241 | 0.5392 |  | 27.2553 | 107.8955 | 0.8464 | 3119.0265 | 0.2544 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | 0.42291 | 0.45294 | 0.12415 |  | 0.22289 | 0.53712 | 0.014656 | 41.3708 | 110.8999 | 21.6429 | 3018.2576 | 5.8812 | [6 empty] | 422.2878 | 470.5312 | 176.468 | 0.39492 | 0.44004 | 0.16503 | 0.21089 | 0.52871 | 25.5799 | 96.0991 | 3418.392 | [6 empty] | 423.207 | 469.8526 | 177.9892 | 0.39513 | 0.43868 | 0.16618 |  | 0.21147 | 0.52826 |  | 26.2406 | 95.5203 | 0.8783 | 3422.654 | 0.3136 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | 0.39794 | 0.41679 | 0.18526 |  | 0.22091 | 0.52058 | 0.013682 | 39.1195 | 91.1875 | 19.766 | 3506.701 | 5.7766 | [6 empty] | 436.9583 | 476.1193 | 256.669 | 0.37355 | 0.40703 | 0.21942 | 0.20935 | 0.51326 | 23.9103 | 78.5631 | 3930.6261 | [6 empty] | 437.7868 | 475.3138 | 261.7924 | 0.37262 | 0.40456 | 0.22282 |  | 0.20965 | 0.51214 |  | 24.2359 | 77.2072 | 1.3945 | 3965.683 | 0.4298 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | 0.37212 | 0.37848 | 0.2494 |  | 0.21897 | 0.50111 | 0.013388 | 36.9509 | 67.8136 | 18.6881 | 4228.9566 | 6.007 | [6 empty] | 456.7863 | 483.6719 | 365.0649 | 0.34989 | 0.37048 | 0.27963 | 0.20746 | 0.49427 | 21.8465 | 56.809 | 4734.9636 | [6 empty] | 457.3751 | 483.274 | 369.1945 | 0.34918 | 0.36896 | 0.28186 |  | 0.20757 | 0.49347 |  | 21.9591 | 55.8548 | 0.9608 | 4770.5722 | 0.337 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | 0.34582 | 0.3403 | 0.31388 |  | 0.21641 | 0.47915 | 0.012777 | 34.0298 | 41.172 | 17.2413 | 5333.8399 | 6.3915 | [6 empty] | 482.0088 | 493.2793 | 502.9516 | 0.32607 | 0.33369 | 0.34024 | 0.20533 | 0.47279 | 19.4944 | 31.8993 | 5985.7194 | [6 empty] | 483.6055 | 492.8263 | 505.3728 | 0.32636 | 0.33259 | 0.34105 |  | 0.20596 | 0.47225 |  | 20.2364 | 31.253 | 0.984 | 6006.3104 | 0.7814 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | 0.32239 | 0.30572 | 0.37189 |  | 0.21408 | 0.45676 | 0.012981 | 31.3919 | 13.6664 | 16.8602 | 6981.4559 | 6.3762 | [6 empty] | 512.827 | 505.0182 | 671.4292 | 0.30358 | 0.29896 | 0.39747 | 0.20305 | 0.44991 | 16.9643 | 4.9423 | 8073.9031 | [6 empty] | 514.5809 | 504.628 | 679.6737 | 0.30289 | 0.29704 | 0.40007 |  | 0.20333 | 0.44865 |  | 17.2916 | 3.4357 | 1.5418 | 8211.3215 | 0.9062 | [25 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | 0.30148 | 0.27542 | 0.4231 |  | 0.21148 | 0.43472 | 0.01334 | 28.4231 | -13.8432 | 16.6767 | 9787.6519 | 6.0241 | [6 empty] | 549.1082 | 518.8379 | 869.7714 | 0.28338 | 0.26776 | 0.44886 | 0.20075 | 0.42679 | 14.3767 | -22.8327 | 12307.027 | [6 empty] | 551.6437 | 519.7224 | 873.6237 | 0.28362 | 0.26721 | 0.44917 |  | 0.20118 | 0.42645 |  | 14.897 | -23.2561 | 0.6707 | 12359.0356 | 0.3137 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | 0.42311 | 0.53555 | 0.041345 |  | 0.19724 | 0.56174 | 0.011997 | 11.0588 | 152.0645 | 21.4897 | 1902.0392 | 5.981 | [6 empty] | 459.1715 | 577.6718 | 108.9412 | 0.40075 | 0.50417 | 0.09508 | 0.19434 | 0.5501 | 6.9372 | 130.9737 | 3106.7279 | [6 empty] | 458.3469 | 577.2673 | 109.7002 | 0.40019 | 0.50403 | 0.095782 |  | 0.19408 | 0.54998 |  | 6.6163 | 130.7918 | 0.3689 | 3112.6641 | 0.1129 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | 0.42045 | 0.53079 | 0.04876 |  | 0.1972 | 0.56013 | 0.011849 | 10.9973 | 149.9874 | 21.1968 | 1890.3183 | 5.7336 | [6 empty] | 460.6533 | 578.2362 | 117.0419 | 0.39851 | 0.50023 | 0.10125 | 0.19426 | 0.54865 | 6.8433 | 129.2017 | 3140.7269 | [6 empty] | 460.228 | 577.9628 | 117.6328 | 0.39818 | 0.50004 | 0.10177 |  | 0.19414 | 0.54855 |  | 6.6876 | 129.0522 | 0.2158 | 3144.6295 | 0.0643 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | 0.41202 | 0.51481 | 0.073165 |  | 0.19729 | 0.55464 | 0.011601 | 11.136 | 143.0063 | 20.605 | 1854.5946 | 5.2539 | [6 empty] | 465.98 | 580.2652 | 146.1621 | 0.39079 | 0.48663 | 0.12258 | 0.19399 | 0.54352 | 6.511 | 122.9271 | 3265.5343 | [6 empty] | 465.3459 | 579.5532 | 148.3315 | 0.38999 | 0.4857 | 0.12431 |  | 0.19382 | 0.54313 |  | 6.2979 | 122.3717 | 0.5948 | 3277.4162 | 0.1518 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | 0.3959 | 0.48711 | 0.11699 |  | 0.19664 | 0.54436 | 0.010425 | 10.3006 | 129.7581 | 18.5293 | 3210.0559 | 4.5543 | [6 empty] | 475.7847 | 583.9998 | 199.7625 | 0.37774 | 0.46366 | 0.1586 | 0.19351 | 0.53441 | 5.9192 | 111.7543 | 3507.8102 | [6 empty] | 473.9339 | 582.2549 | 202.4144 | 0.37656 | 0.46262 | 0.16082 |  | 0.19315 | 0.53391 |  | 5.4608 | 110.9857 | 0.8949 | 3526.8184 | 0.235 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | 0.37608 | 0.45244 | 0.17148 |  | 0.19595 | 0.5304 | 0.0093921 | 9.4215 | 111.7247 | 16.4227 | 3586.3762 | 4.1313 | [6 empty] | 490.4552 | 589.5879 | 279.9635 | 0.36063 | 0.43352 | 0.20585 | 0.19282 | 0.52155 | 5.0788 | 95.8866 | 3905.88 | [6 empty] | 489.2368 | 588.0837 | 285.3508 | 0.35903 | 0.43157 | 0.20941 |  | 0.19249 | 0.5206 |  | 4.6505 | 94.6025 | 1.3537 | 3942.2813 | 0.3169 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | 0.35503 | 0.41495 | 0.23002 |  | 0.19536 | 0.51374 | 0.0089469 | 8.6824 | 90.114 | 14.9538 | 4138.1248 | 4.0363 | [6 empty] | 510.2832 | 597.1405 | 388.3594 | 0.34115 | 0.39922 | 0.25964 | 0.19197 | 0.50546 | 4.0204 | 75.9055 | 4519.474 | [6 empty] | 509.0453 | 595.405 | 390.9248 | 0.34041 | 0.39816 | 0.26142 |  | 0.19186 | 0.50492 |  | 3.873 | 75.1347 | 0.7848 | 4544.1625 | 0.1885 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | 0.33305 | 0.37652 | 0.29043 |  | 0.19442 | 0.49454 | 0.0083838 | 7.4774 | 64.9951 | 13.2294 | 4970.5138 | 4.0395 | [6 empty] | 535.5057 | 606.7479 | 526.246 | 0.32095 | 0.36365 | 0.3154 | 0.19099 | 0.48689 | 2.7874 | 52.625 | 5444.3574 | [6 empty] | 534.8673 | 605.4482 | 530.5142 | 0.32012 | 0.36236 | 0.31752 |  | 0.19089 | 0.48617 |  | 2.6534 | 51.6541 | 0.98 | 5488.0144 | 0.2612 | [25 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | 0.31296 | 0.34075 | 0.34629 |  | 0.19369 | 0.4745 | 0.0086907 | 6.5369 | 38.524 | 12.6472 | 6162.9969 | 4.5833 | [6 empty] | 566.324 | 618.4868 | 694.7236 | 0.30131 | 0.32906 | 0.36963 | 0.18992 | 0.46667 | 1.4277 | 26.9547 | 6874.9683 | [6 empty] | 566.2682 | 617.585 | 693.9017 | 0.30157 | 0.3289 | 0.36954 |  | 0.19015 | 0.46662 |  | 1.7324 | 26.8717 | 0.3158 | 6872.1714 | 0.2264 | [25 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | 0.29468 | 0.30852 | 0.3968 |  | 0.19283 | 0.45424 | 0.009379 | 5.419 | 11.4355 | 12.6545 | 7993.6709 | 5.9688 | [6 empty] | 602.6051 | 632.3065 | 893.0659 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 0 | 0 | 9295.7496 | [6 empty] | 602.7777 | 632.6284 | 893.563 | 0.28313 | 0.29715 | 0.41972 |  | 0.18877 | 0.44576 |  | -0.0545 | 0.0003 | 0.0545 | 9297.9756 | 0.0568 | [25 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | 0.42378 | 0.34016 | 0.23606 |  | 0.27189 | 0.49106 | 0.035735 | 46.5506 | 25.3809 | 22.4931 | 3657.8307 | 7.9926 | [6 empty] | 76.8339 | 69.8403 | 57.8052 | 0.37575 | 0.34155 | 0.28269 | 0.2368 | 0.48431 | 24.7422 | 19.8733 | 4643.3991 | [6 empty] | 76.3664 | 69.2575 | 58.4 | 0.3743 | 0.33946 | 0.28624 |  | 0.23672 | 0.48303 |  | 24.601 | 19.1391 | 0.7476 | 4707.5672 | 0.4698 | [25 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | 0.38354 | 0.33385 | 0.28261 |  | 0.24589 | 0.48158 | 0.024498 | 54.4858 | 34.1944 | 25.5919 | 4595.3999 | 7.7125 | [6 empty] | 265.2279 | 251.2484 | 244.6393 | 0.34847 | 0.33011 | 0.32142 | 0.22251 | 0.47427 | 30.3544 | 25.6726 | 5483.4432 | [6 empty] | 263.1671 | 249.2959 | 246.6221 | 0.34669 | 0.32842 | 0.32489 |  | 0.22197 | 0.4731 |  | 29.7668 | 24.5444 | 1.2721 | 5566.5535 | 0.5031 | [25 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | 0.37274 | 0.31671 | 0.31054 |  | 0.24623 | 0.47075 | 0.024552 | 50.1785 | 21.8357 | 23.3878 | 5158.8998 | 7.5952 | [6 empty] | 217.0011 | 201.5173 | 220.8936 | 0.33938 | 0.31516 | 0.34546 | 0.22243 | 0.46475 | 27.6346 | 15.6096 | 6106.1444 | [6 empty] | 217.0733 | 201.2587 | 222.4758 | 0.33875 | 0.31407 | 0.34718 |  | 0.22245 | 0.46404 |  | 27.6366 | 15.0194 | 0.5902 | 6156.2894 | 0.3438 | [25 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | 0.36496 | 0.51535 | 0.11969 |  | 0.17267 | 0.54862 | 0.011679 | -13.9538 | 88.9445 | 14.0279 | 3416.9949 | 4.5919 | [6 empty] | 145.7895 | 201.4071 | 69.6768 | 0.34972 | 0.48314 | 0.16714 | 0.17274 | 0.53694 | -13.2071 | 74.9364 | 3722.3385 | [6 empty] | 146.0096 | 200.3987 | 69.4625 | 0.35109 | 0.48188 | 0.16703 |  | 0.1738 | 0.53672 |  | -12.309 | 74.602 | 0.9583 | 3714.0553 | 0.3335 | [25 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | 0.22962 | 0.29647 | 0.47391 |  | 0.15061 | 0.43753 | 0.010073 | -32.9292 | -7.0949 | 9.2336 | 14614.3923 | 5.8021 | [6 empty] | 169.4508 | 204.9603 | 344.6995 | 0.23564 | 0.28502 | 0.47934 | 0.15844 | 0.4312 | -25.1421 | -12.0568 | 16204.1848 | [6 empty] | 170.1248 | 205.4405 | 341.96 | 0.2371 | 0.28632 | 0.47658 |  | 0.15908 | 0.43224 |  | -24.6339 | -11.2027 | 0.9938 | 15593.5135 | 0.3446 | [25 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | 0.27685 | 0.22829 | 0.49486 |  | 0.21355 | 0.3962 | 0.016146 | 21.6736 | -43.4164 | 13.9336 | 32286.0784 | 5.948 | [6 empty] | 237.1143 | 207.6016 | 476.8374 | 0.2573 | 0.22527 | 0.51743 | 0.19835 | 0.39075 | 7.9435 | -45.7894 | 211197.3938 | [6 empty] | 237.4232 | 207.0535 | 476.7534 | 0.25772 | 0.22476 | 0.51752 |  | 0.19895 | 0.39038 |  | 8.432 | -46.0425 | 0.5502 | 230729.3007 | 0.2518 | [25 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | 0.32573 | 0.42489 | 0.24938 |  | 0.17495 | 0.51348 | 0.0085506 | -8.7291 | 42.6633 | 7.3836 | 4479.9752 | 3.5191 | [6 empty] | 74.3722 | 95.8019 | 65.3625 | 0.31576 | 0.40674 | 0.2775 | 0.17423 | 0.50496 | -8.6909 | 35.2799 | 4855.565 | [6 empty] | 73.5911 | 94.9478 | 67.2749 | 0.31207 | 0.40264 | 0.28529 |  | 0.17319 | 0.50277 |  | -9.269 | 33.8389 | 1.5526 | 4976.4272 | 0.6396 | [25 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | 0.5055 | 0.30705 | 0.18745 |  | 0.35639 | 0.48707 | 0.05478 | 124.7502 | 30.7544 | 48.1033 | 2244.3827 | 7.9709 | [6 empty] | 183.6565 | 129.8782 | 100.2409 | 0.44386 | 0.31389 | 0.24226 | 0.302 | 0.48053 | 77.1668 | 23.7013 | 3459.3707 | [6 empty] | 184.4234 | 130.1956 | 100.0544 | 0.44474 | 0.31397 | 0.24128 |  | 0.30264 | 0.48072 |  | 77.6877 | 23.8578 | 0.5439 | 3434.3388 | 0.1058 | [25 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | 0.26664 | 0.49835 | 0.23501 |  | 0.12626 | 0.53098 | 0.022196 | -61.8237 | 84.2377 | 24.7741 | 4580.6474 | 5.5723 | [6 empty] | 180.8197 | 287.6128 | 163.5378 | 0.28612 | 0.4551 | 0.25877 | 0.14507 | 0.5192 | -41.6263 | 69.8913 | 4744.0131 | [6 empty] | 180.8981 | 286.6041 | 164.0569 | 0.28643 | 0.4538 | 0.25976 |  | 0.14553 | 0.51878 |  | -41.1327 | 69.3956 | 0.6995 | 4753.6986 | 0.1716 | [25 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | 0.21243 | 0.18619 | 0.60138 |  | 0.17668 | 0.34842 | 0.0033599 | -8.4759 | -68.0341 | 2.5198 | 4.391e+18 | 2.4787 | [6 empty] | 140.1707 | 124.4503 | 407.1766 | 0.20865 | 0.18525 | 0.6061 | 0.17367 | 0.34693 | -10.1319 | -66.1349 | 4.391e+18 | [6 empty] | 140.9137 | 125.5539 | 406.0878 | 0.20952 | 0.18668 | 0.6038 |  | 0.17383 | 0.34849 |  | -10.0601 | -65.3411 | 0.797 | 4.391e+18 | 0.2608 | [25 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | 0.47891 | 0.30333 | 0.21776 |  | 0.33714 | 0.48045 | 0.055011 | 71.1724 | 16.6431 | 31.3081 | 2244.3827 | 7.2457 | [6 empty] | 64.446 | 47.713 | 43.6928 | 0.41351 | 0.30614 | 0.28035 | 0.2829 | 0.47126 | 40.3875 | 10.9434 | 4342.7321 | [6 empty] | 64.2507 | 47.7011 | 43.4933 | 0.41333 | 0.30687 | 0.2798 |  | 0.28234 | 0.47164 |  | 40.1438 | 11.1076 | 0.2939 | 4335.1149 | 0.1534 | [25 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | 0.25369 | 0.50033 | 0.24598 |  | 0.11943 | 0.52997 | 0.024943 | -50.6263 | 61.4503 | 20.3678 | 4726.0855 | 5.7165 | [6 empty] | 85.2042 | 138.8758 | 81.8626 | 0.2785 | 0.45393 | 0.26758 | 0.14119 | 0.51778 | -33.4234 | 50.5459 | 4869.876 | [6 empty] | 84.2726 | 137.3323 | 82.4799 | 0.27714 | 0.45163 | 0.27124 |  | 0.14094 | 0.51678 |  | -33.4338 | 49.6072 | 0.9388 | 4917.5637 | 0.3684 | [25 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | 0.20688 | 0.16029 | 0.63283 |  | 0.1835 | 0.31989 | 0.006112 | -2.3763 | -56.3322 | 3.8408 | 4.391e+18 | 2.2271 | [6 empty] | 58.5219 | 46.9719 | 185.4611 | 0.20114 | 0.16144 | 0.63742 | 0.17741 | 0.32039 | -4.8561 | -53.3993 | 2.9273e+18 | [6 empty] | 58.4062 | 46.9512 | 182.5851 | 0.20284 | 0.16306 | 0.6341 |  | 0.17828 | 0.32246 |  | -4.4835 | -52.5055 | 0.9683 | 4.391e+18 | 0.3037 | [25 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | 0.48692 | 0.39235 | 0.12074 |  | 0.28921 | 0.52435 | 0.03405 | 100.8526 | 78.9394 | 39.2332 | 2244.3827 | 8.382 | [6 empty] | 313.1242 | 281.5355 | 119.8043 | 0.43826 | 0.39405 | 0.16768 | 0.25584 | 0.51757 | 63.2468 | 67.7571 | 3016.7488 | [6 empty] | 311.6759 | 280.1596 | 122.6294 | 0.43624 | 0.39213 | 0.17164 |  | 0.25537 | 0.51648 |  | 62.6752 | 66.5925 | 1.2973 | 3059.12 | 0.4051 | [25 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.1684 | -46.3814 | 21.9488 | 31966.2632 | 6.7183 | [6 empty] | 184.5884 | 140.751 | 351.6516 | [5 empty] | 22.2656 | -47.8014 | 1.3722e+17 | [6 empty] | 184.1872 | 140.7381 | 352.8607 | [7 empty] | 21.7863 | -48.0652 | 0.5471 | 6.4036e+17 | 0.1661

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | ΔE00 tolerance | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | 0.24232 | 0.26069 | 0.49699 | 0.17174 | 0.41573 | 0.069735 | 24710.7137 | 0.8718 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5241 | 0.5241 | 0.5241 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.21053 | 0.47368 | 5799.2404 | 48.0402 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5241 | 0.9947 | 0.24298 | 0.26123 | 0.49579 | 0.17206 | 0.41621 | 0.069161 | 23985.1986 | 0.8855 | 48.0402
2 | 63 | 63 | 63 | 0 | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | 0.28732 | 0.29523 | 0.41744 | 0.19257 | 0.44521 | 0.0081552 | 9177.8214 | 0.4334 | 105.4363 | 0.027912 | 0.93658 | 0.69329 | 0.35092 |  | 1.8317 | 1.8962 | 2.4625 | 0.29589 | 0.30631 | 0.39779 | 0.19454 | 0.45313 | 8050.9798 | 101.23 | 0.026565 | 0.84428 | 0.67749 |  | 1.8361 | 1.9007 | 2.9775 | 0.27346 | 0.28308 | 0.44346 | 0.18698 | 0.43551 | 0.019175 | 11338.6577 | 0.8776 | 101.3543 | 0.0266 | 0.84626 | 0.67754 | 0.24902 | 0.029221 | 0.023908 | 0.74523 | 0.60974
3 | 123 | 123 | 123 | 0 | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | 0.2985 | 0.30463 | 0.39687 | 0.19707 | 0.45253 | 0.0081011 | 8016.515 | 1.6428 | 189.9791 | 0.026911 | 1.409 | 0.69329 | 1.0324 |  | 6.222 | 6.5031 | 8.9709 | 0.28678 | 0.29974 | 0.41348 | 0.19045 | 0.44787 | 8902.4693 | 181.0865 | 0.026986 | 1.3309 | 0.67749 |  | 6.2754 | 6.5816 | 9.2756 | 0.28354 | 0.29737 | 0.41909 | 0.18898 | 0.44595 | 0.0024115 | 9257.1231 | 0.3638 | 182.0272 | 0.02715 | 1.3445 | 0.67754 | 0.98447 | 0.029685 | 0.024288 | 0.74523 | 0.60974
4 | 183 | 183 | 183 | 0 | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | 0.30134 | 0.30547 | 0.39319 | 0.19881 | 0.45345 | 0.011502 | 7845.0231 | 2.9131 | 265.9012 | 0.019075 | 1.2654 | 0.69329 | 0.82517 |  | 14.18 | 14.8536 | 20.768 | 0.28473 | 0.29826 | 0.41701 | 0.18952 | 0.44667 | 9122.1337 | 253.5339 | 0.019238 | 1.2075 | 0.67749 |  | 14.1782 | 14.8638 | 21.1766 | 0.28233 | 0.29598 | 0.42169 | 0.18862 | 0.44493 | 0.0019556 | 9435.2354 | 0.3621 | 253.6002 | 0.019 | 1.1929 | 0.67754 | 0.76062 | 0.021162 | 0.017314 | 0.74523 | 0.60974
5 | 243 | 243 | 243 | 0 | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | 0.30292 | 0.30515 | 0.39193 | 0.20009 | 0.45349 | 0.013089 | 7790.4091 | 4.1116 | 331.6605 | 0.014356 | 1.096 | 0.69329 | 0.58085 |  | 26.0077 | 27.2649 | 38.3018 | 0.28401 | 0.29773 | 0.41826 | 0.18919 | 0.44624 | 9202.3367 | 316.6615 | 0.014498 | 1.0521 | 0.67749 |  | 26.0234 | 27.3292 | 38.6457 | 0.28287 | 0.29706 | 0.42007 | 0.18861 | 0.44567 | 0.00081604 | 9320.9531 | 0.2182 | 316.9219 | 0.014535 | 1.0554 | 0.67754 | 0.55765 | 0.015948 | 0.013049 | 0.74523 | 0.60974
6 | 303 | 303 | 303 | 0 | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | 0.30298 | 0.3045 | 0.39252 | 0.20038 | 0.45312 | 0.013367 | 7819.2538 | 4.9458 | 387.2487 | 0.011123 | 0.92647 | 0.69329 | 0.33634 |  | 41.9338 | 43.9766 | 61.911 | 0.28368 | 0.2975 | 0.41882 | 0.18904 | 0.44605 | 9239.2318 | 371.8268 | 0.011542 | 0.91942 | 0.67749 |  | 41.5868 | 43.7979 | 61.6059 | 0.28292 | 0.29796 | 0.41911 | 0.18831 | 0.44622 | 0.00074717 | 9252.287 | 0.4355 | 371.338 | 0.011391 | 0.90694 | 0.67754 | 0.33858 | 0.012696 | 0.010387 | 0.74523 | 0.60974
7 | 363 | 363 | 363 | 0 | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | 0.30307 | 0.30383 | 0.3931 | 0.20071 | 0.45274 | 0.013576 | 7847.9725 | 5.8539 | 437.4068 | 0.0094494 | 0.83597 | 0.69329 | 0.2058 |  | 62.1443 | 65.1841 | 91.8716 | 0.28351 | 0.29737 | 0.41912 | 0.18896 | 0.44595 | 9258.9238 | 420.502 | 0.0095588 | 0.81125 | 0.67749 |  | 61.8607 | 64.9191 | 91.8315 | 0.28297 | 0.29696 | 0.42007 | 0.18872 | 0.44562 | 0.00040434 | 9321.8825 | 0.1425 | 419.9843 | 0.009558 | 0.81077 | 0.67754 | 0.19665 | 0.010515 | 0.0086029 | 0.74523 | 0.60974
8 | 423 | 423 | 423 | 0 | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | 0.30252 | 0.30308 | 0.39439 | 0.20062 | 0.45222 | 0.013305 | 7909.9672 | 6.6514 | 482.4873 | 0.0081372 | 0.75134 | 0.69329 | 0.083735 |  | 86.7975 | 91.0535 | 128.4183 | 0.2834 | 0.2973 | 0.4193 | 0.18891 | 0.44589 | 9270.5606 | 463.8909 | 0.0081467 | 0.72315 | 0.67749 |  | 87.0446 | 91.1847 | 128.5297 | 0.28376 | 0.29725 | 0.41899 | 0.18919 | 0.44591 | 0.00027642 | 9252.1889 | 0.1861 | 464.0815 | 0.0082779 | 0.73495 | 0.67754 | 0.084744 | 0.0089613 | 0.007332 | 0.74523 | 0.60974
9 | 483 | 483 | 483 | 0 | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | 0.30207 | 0.30337 | 0.39456 | 0.20017 | 0.45232 | 0.013007 | 7916.2412 | 6.9859 | 521.1749 | 0.0067784 | 0.64479 | 0.69329 | -0.06995 |  | 116.0321 | 121.7303 | 171.7564 | 0.28334 | 0.29725 | 0.41941 | 0.18888 | 0.44585 | 9277.9634 | 502.9324 | 0.0070933 | 0.65069 | 0.67749 |  | 115.916 | 121.54 | 173.2189 | 0.28226 | 0.29595 | 0.42179 | 0.18858 | 0.4449 | 0.00099894 | 9442.1116 | 0.394 | 502.719 | 0.0070204 | 0.64396 | 0.67754 | -0.049558 | 0.0078027 | 0.006384 | 0.74523 | 0.60974
10 | 543 | 543 | 543 | 0 | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | 0.30112 | 0.30338 | 0.39551 | 0.19947 | 0.45218 | 0.012368 | 7959.4939 | 7.0101 | 556.0365 | 0.0059737 | 0.58103 | 0.69329 | -0.16193 |  | 149.9714 | 157.3438 | 222.069 | 0.28329 | 0.29722 | 0.41949 | 0.18886 | 0.44583 | 9282.9428 | 538.3559 | 0.0062788 | 0.59039 | 0.67749 |  | 149.9289 | 157.1948 | 223.9967 | 0.28229 | 0.29597 | 0.42174 | 0.1886 | 0.44491 | 0.00094997 | 9438.8992 | 0.413 | 538.2236 | 0.0062932 | 0.59174 | 0.67754 | -0.12662 | 0.0069066 | 0.0056509 | 0.74523 | 0.60974
11 | 603 | 603 | 603 | 0 | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | 0.30023 | 0.30393 | 0.39584 | 0.1986 | 0.45237 | 0.01176 | 7972.3688 | 6.9076 | 588.5051 | 0.0054676 | 0.54114 | 0.69329 | -0.21945 |  | 188.7271 | 198.0114 | 279.5215 | 0.28326 | 0.2972 | 0.41954 | 0.18885 | 0.44581 | 9286.4412 | 570.7327 | 0.0056307 | 0.53961 | 0.67749 |  | 188.5909 | 197.7297 | 281.207 | 0.28252 | 0.29621 | 0.42127 | 0.18868 | 0.4451 | 0.0007314 | 9405.6767 | 0.3561 | 570.5305 | 0.0056187 | 0.53845 | 0.67754 | -0.20528 | 0.0061938 | 0.0050677 | 0.74523 | 0.60974
12 | 663 | 663 | 663 | 0 | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | 0.29936 | 0.30461 | 0.39603 | 0.19771 | 0.45265 | 0.011209 | 7977.5405 | 6.7239 | 618.2441 | 0.0049405 | 0.49565 | 0.69329 | -0.28507 |  | 232.4014 | 243.8402 | 344.2655 | 0.28324 | 0.29718 | 0.41958 | 0.18884 | 0.4458 | 9288.9867 | 600.5162 | 0.0051032 | 0.49639 | 0.67749 |  | 232.6256 | 243.7485 | 343.8505 | 0.28361 | 0.29717 | 0.41922 | 0.18911 | 0.44584 | 0.00027864 | 9266.7286 | 0.2459 | 600.462 | 0.0051283 | 0.49886 | 0.67754 | -0.26372 | 0.0056135 | 0.0045929 | 0.74523 | 0.60974
13 | 723 | 723 | 723 | 0 | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | 0.29834 | 0.30486 | 0.3968 | 0.19687 | 0.45264 | 0.010566 | 8011.8524 | 6.4969 | 645.2325 | 0.0044364 | 0.44981 | 0.69329 | -0.3512 |  | 281.0886 | 294.9292 | 416.4408 | 0.28322 | 0.29717 | 0.41961 | 0.18883 | 0.44579 | 9290.8927 | 628.0699 | 0.0046656 | 0.45923 | 0.67749 |  | 281.5522 | 293.9996 | 417.6999 | 0.28347 | 0.296 | 0.42054 | 0.18945 | 0.44511 | 0.00092014 | 9361.875 | 0.9657 | 627.6102 | 0.0045974 | 0.45247 | 0.67754 | -0.33218 | 0.0051321 | 0.004199 | 0.74523 | 0.60974
14 | 783 | 783 | 783 | 0 | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | 0.29739 | 0.3056 | 0.397 | 0.19589 | 0.45294 | 0.010062 | 8017.7471 | 6.2089 | 670.8302 | 0.0041712 | 0.42663 | 0.69329 | -0.38463 |  | 334.8765 | 351.3705 | 496.1774 | 0.28321 | 0.29716 | 0.41963 | 0.18882 | 0.44578 | 9292.3544 | 653.6894 | 0.0042968 | 0.42699 | 0.67749 |  | 334.5666 | 350.7395 | 497.651 | 0.28282 | 0.29649 | 0.42068 | 0.18879 | 0.44531 | 0.00046556 | 9365.6464 | 0.3169 | 653.4253 | 0.0043296 | 0.43025 | 0.67754 | -0.36498 | 0.0047264 | 0.0038671 | 0.74523 | 0.60974
15 | 843 | 843 | 843 | 0 | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | 0.29676 | 0.30606 | 0.39718 | 0.19526 | 0.45311 | 0.009763 | 8023.8338 | 6.0526 | 693.9074 | 0.0037348 | 0.38462 | 0.69329 | -0.44522 |  | 393.847 | 413.25 | 583.5969 | 0.2832 | 0.29715 | 0.41964 | 0.18882 | 0.44577 | 9293.4984 | 677.6174 | 0.0039818 | 0.3988 | 0.67749 |  | 395.9652 | 413.5184 | 587.0804 | 0.28353 | 0.2961 | 0.42037 | 0.18946 | 0.44518 | 0.00087352 | 9350.5123 | 1.0439 | 677.7135 | 0.0040413 | 0.4048 | 0.67754 | -0.40254 | 0.00438 | 0.0035836 | 0.74523 | 0.60974
16 | 903 | 903 | 903 | 0 | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | 0.29593 | 0.30653 | 0.39755 | 0.19448 | 0.45326 | 0.0093925 | 8038.1768 | 5.8622 | 715.8707 | 0.0035339 | 0.36606 | 0.69329 | -0.472 |  | 458.0773 | 480.6489 | 678.8138 | 0.28319 | 0.29715 | 0.41966 | 0.18882 | 0.44577 | 9294.4094 | 700.0552 | 0.0037097 | 0.37396 | 0.67749 |  | 459.1384 | 480.5418 | 682.4998 | 0.28304 | 0.29623 | 0.42073 | 0.18905 | 0.44519 | 0.00062638 | 9371.4325 | 0.6631 | 700.022 | 0.0036881 | 0.37181 | 0.67754 | -0.45123 | 0.0040807 | 0.0033388 | 0.74523 | 0.60974
17 | 963 | 963 | 963 | 0 | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | 0.2954 | 0.30713 | 0.39747 | 0.19387 | 0.45353 | 0.0092713 | 8031.6394 | 5.8217 | 736.2765 | 0.0032676 | 0.3401 | 0.69329 | -0.50944 |  | 527.6403 | 553.6436 | 781.9359 | 0.28319 | 0.29714 | 0.41967 | 0.18881 | 0.44576 | 9295.146 | 721.1713 | 0.0034724 | 0.35193 | 0.67749 |  | 531.205 | 554.296 | 785.6706 | 0.28389 | 0.29623 | 0.41988 | 0.18967 | 0.44531 | 0.00097105 | 9318.1409 | 1.3105 | 721.3477 | 0.0035064 | 0.35543 | 0.67754 | -0.47541 | 0.0038196 | 0.0031251 | 0.74523 | 0.60974
18 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | 0.29462 | 0.30849 | 0.39689 | 0.19279 | 0.45421 | 0.0093412 | 7997.9943 | 5.9539 | 755.6666 | 0.0030922 | 0.32317 | 0.69329 | -0.53386 |  | 602.6051 | 632.3065 | 893.0659 | 0.28318 | 0.29714 | 0.41968 | 0.18881 | 0.44576 | 9295.7496 | 741.1081 | 0.0032635 | 0.33228 | 0.67749 |  | 602.7127 | 632.5225 | 893.5019 | 0.28313 | 0.29714 | 0.41973 | 0.18877 | 0.44575 | 3.6601e-05 | 9299.2175 | 0.0426 | 741.1595 | 0.0032428 | 0.3302 | 0.67754 | -0.51265 | 0.0035898 | 0.0029371 | 0.74523 | 0.60974

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0 | 0.00082887 | 0.00071503 | 0.00082859
1 | 0.00082903 | 0.0007146 | 0.00082811
2 | 0.00082982 | 0.00071718 | 0.00082795
3 | 0.0008314 | 0.00071675 | 0.00083017
4 | 0.00083377 | 0.00071948 | 0.00083459
5 | 0.00083709 | 0.00072163 | 0.00083728
6 | 0.00084105 | 0.0007245 | 0.00084187
7 | 0.00084611 | 0.00073556 | 0.00084851
8 | 0.00085196 | 0.0007357 | 0.00086606
9 | 0.00085876 | 0.00074202 | 0.00087428
10 | 0.00086667 | 0.0007492 | 0.0008738
11 | 0.00087552 | 0.00076758 | 0.0009108
12 | 0.00088533 | 0.00076801 | 0.00093309
13 | 0.00089624 | 0.00078768 | 0.00095712
14 | 0.0009081 | 0.00078782 | 0.0009568
15 | 0.00092107 | 0.00079816 | 0.00098305
16 | 0.00093515 | 0.00083118 | 0.0010063
17 | 0.00095033 | 0.00083118 | 0.0010431
18 | 0.00096662 | 0.00085258 | 0.0010619
19 | 0.00098417 | 0.00086837 | 0.0010857
20 | 0.0010027 | 0.00090828 | 0.0011103
21 | 0.0010223 | 0.00093757 | 0.0011204
22 | 0.0010432 | 0.00096127 | 0.001174
23 | 0.0010653 | 0.00096098 | 0.0011737
24 | 0.0010884 | 0.0009828 | 0.0011981
25 | 0.0011129 | 0.0010066 | 0.0012406
26 | 0.0011384 | 0.0010414 | 0.0012406
27 | 0.0011653 | 0.0010613 | 0.0012989
28 | 0.0011933 | 0.0011003 | 0.0013305
29 | 0.0012225 | 0.0011185 | 0.001366
30 | 0.001253 | 0.0011574 | 0.0013767
31 | 0.0012847 | 0.001184 | 0.0014923
32 | 0.0013177 | 0.0012242 | 0.0015331
33 | 0.001352 | 0.0012519 | 0.0015489
34 | 0.0013875 | 0.0013026 | 0.0015492
35 | 0.0014243 | 0.0013027 | 0.0016003
36 | 0.0014624 | 0.00134 | 0.0016003
37 | 0.0015016 | 0.0014178 | 0.0016858
38 | 0.0015424 | 0.0014708 | 0.0018102
39 | 0.0015844 | 0.0014684 | 0.0018104
40 | 0.0016277 | 0.0015202 | 0.0018649
41 | 0.0016721 | 0.0015731 | 0.0019142
42 | 0.0017182 | 0.0016286 | 0.00193
43 | 0.0017654 | 0.0016744 | 0.0019811
44 | 0.001814 | 0.0017205 | 0.0020731
45 | 0.001864 | 0.0017693 | 0.0020723
46 | 0.0019152 | 0.0018173 | 0.002073
47 | 0.0019679 | 0.0018651 | 0.0021487
48 | 0.0020218 | 0.0019132 | 0.0022064
49 | 0.0020772 | 0.001984 | 0.0022986
50 | 0.0021339 | 0.002042 | 0.0022979
51 | 0.002192 | 0.0020414 | 0.002395
52 | 0.0022516 | 0.0021281 | 0.0024162
53 | 0.0023125 | 0.002234 | 0.0024159
54 | 0.0023746 | 0.0022782 | 0.0024616
55 | 0.0024384 | 0.0022777 | 0.002534
56 | 0.0025035 | 0.0024197 | 0.0026612
57 | 0.00257 | 0.0025843 | 0.0026614
58 | 0.0026378 | 0.0026621 | 0.0027134
59 | 0.0027072 | 0.002662 | 0.0027131
60 | 0.0027779 | 0.0027226 | 0.0027863
61 | 0.0028502 | 0.0027938 | 0.0029906
62 | 0.0029237 | 0.0029463 | 0.0028742
63 | 0.0029989 | 0.0029477 | 0.003005
64 | 0.0030752 | 0.0030189 | 0.0030774
65 | 0.0031532 | 0.0031213 | 0.0031602
66 | 0.0032326 | 0.0032005 | 0.0033028
67 | 0.0033136 | 0.0033124 | 0.0033031
68 | 0.0033958 | 0.0033964 | 0.0033874
69 | 0.0034796 | 0.0033971 | 0.0034675
70 | 0.0035649 | 0.003473 | 0.0035618
71 | 0.0036516 | 0.0035533 | 0.0036204
72 | 0.0037398 | 0.0036175 | 0.0036898
73 | 0.0038295 | 0.0038199 | 0.0038198
74 | 0.0039207 | 0.0039022 | 0.0039442
75 | 0.0040134 | 0.004027 | 0.0040536
76 | 0.0041075 | 0.0040258 | 0.0040523
77 | 0.0042032 | 0.0041166 | 0.0041946
78 | 0.0043003 | 0.0042205 | 0.0042838
79 | 0.004399 | 0.00432 | 0.0043706
80 | 0.0044992 | 0.0044185 | 0.0044639
81 | 0.0046009 | 0.004515 | 0.0045951
82 | 0.004704 | 0.0046458 | 0.004661
83 | 0.0048087 | 0.0047476 | 0.0047681
84 | 0.004915 | 0.0048767 | 0.005045
85 | 0.0050229 | 0.0049647 | 0.0051785
86 | 0.0051322 | 0.005086 | 0.0052729
87 | 0.005243 | 0.0051834 | 0.0053783
88 | 0.0053555 | 0.0052958 | 0.0054907
89 | 0.0054693 | 0.0053927 | 0.0055974
90 | 0.0055848 | 0.0055465 | 0.0057244
91 | 0.0057018 | 0.0056511 | 0.0058668
92 | 0.0058204 | 0.0057952 | 0.0060251
93 | 0.0059406 | 0.0060473 | 0.0060229
94 | 0.0060624 | 0.006164 | 0.0062015
95 | 0.0061856 | 0.0062991 | 0.0062885
96 | 0.0063104 | 0.0063956 | 0.0063724
97 | 0.0064369 | 0.0065632 | 0.0065729
98 | 0.0065649 | 0.0066835 | 0.0066799
99 | 0.0066944 | 0.0068637 | 0.0069283
100 | 0.0068255 | 0.00699 | 0.0070552
101 | 0.0069582 | 0.007152 | 0.0070571
102 | 0.0070926 | 0.0071508 | 0.00721
103 | 0.0072285 | 0.0072635 | 0.0073023
104 | 0.0073659 | 0.0074327 | 0.0075436
105 | 0.0075051 | 0.00756 | 0.0076307
106 | 0.0076457 | 0.0077028 | 0.0078013
107 | 0.007788 | 0.0078379 | 0.0077953
108 | 0.0079319 | 0.0079641 | 0.0080807
109 | 0.0080774 | 0.0080891 | 0.008235
110 | 0.0082245 | 0.0082769 | 0.0082291
111 | 0.0083732 | 0.0084095 | 0.0083644
112 | 0.0085236 | 0.0086168 | 0.0084612
113 | 0.0086755 | 0.008754 | 0.0086968
114 | 0.0088291 | 0.00894 | 0.0088417
115 | 0.0089843 | 0.0090738 | 0.0090239
116 | 0.0091411 | 0.009259 | 0.0091456
117 | 0.0092996 | 0.0093948 | 0.0093671
118 | 0.0094597 | 0.0096063 | 0.0094722
119 | 0.0096214 | 0.0097518 | 0.009677
120 | 0.0097848 | 0.0099557 | 0.0098197
121 | 0.0099498 | 0.010106 | 0.010036
122 | 0.010116 | 0.010284 | 0.010187
123 | 0.010285 | 0.010442 | 0.010405
124 | 0.010455 | 0.010616 | 0.010412
125 | 0.010626 | 0.010773 | 0.010556
126 | 0.0108 | 0.010999 | 0.010724
127 | 0.010974 | 0.01116 | 0.010912
128 | 0.011151 | 0.011382 | 0.011207
129 | 0.011329 | 0.011555 | 0.011206
130 | 0.011509 | 0.011743 | 0.011534
131 | 0.011691 | 0.01192 | 0.011752
132 | 0.011874 | 0.012121 | 0.011936
133 | 0.012059 | 0.012305 | 0.012065
134 | 0.012246 | 0.01256 | 0.012312
135 | 0.012434 | 0.012751 | 0.012527
136 | 0.012624 | 0.012978 | 0.012534
137 | 0.012815 | 0.013125 | 0.012825
138 | 0.013009 | 0.013387 | 0.013031
139 | 0.013204 | 0.013395 | 0.013258
140 | 0.0134 | 0.013834 | 0.013257
141 | 0.013599 | 0.013811 | 0.013621
142 | 0.013799 | 0.013987 | 0.013726
143 | 0.014001 | 0.014262 | 0.013932
144 | 0.014204 | 0.014436 | 0.01412
145 | 0.014409 | 0.014712 | 0.014314
146 | 0.014616 | 0.014901 | 0.014589
147 | 0.014825 | 0.015119 | 0.014845
148 | 0.015035 | 0.015318 | 0.015052
149 | 0.015247 | 0.015536 | 0.015255
150 | 0.015461 | 0.015742 | 0.015491
151 | 0.015677 | 0.016006 | 0.015722
152 | 0.015894 | 0.016198 | 0.015919
153 | 0.016113 | 0.01646 | 0.016079
154 | 0.016333 | 0.016664 | 0.016366
155 | 0.016556 | 0.016956 | 0.016651
156 | 0.01678 | 0.017164 | 0.016809
157 | 0.017006 | 0.017464 | 0.017084
158 | 0.017233 | 0.017675 | 0.017315
159 | 0.017462 | 0.017921 | 0.017322
160 | 0.017693 | 0.017931 | 0.017596
161 | 0.017926 | 0.018145 | 0.017852
162 | 0.018161 | 0.018402 | 0.018145
163 | 0.018397 | 0.018627 | 0.018402
164 | 0.018635 | 0.018943 | 0.018616
165 | 0.018875 | 0.019472 | 0.018841
166 | 0.019116 | 0.019686 | 0.019076
167 | 0.019359 | 0.019989 | 0.019322
168 | 0.019604 | 0.020214 | 0.01964
169 | 0.019851 | 0.02055 | 0.019903
170 | 0.0201 | 0.020779 | 0.020193
171 | 0.02035 | 0.021135 | 0.020468
172 | 0.020602 | 0.021365 | 0.020468
173 | 0.020856 | 0.021724 | 0.020843
174 | 0.021111 | 0.021711 | 0.021099
175 | 0.021369 | 0.02197 | 0.021412
176 | 0.021628 | 0.022211 | 0.021579
177 | 0.021889 | 0.022463 | 0.021869
178 | 0.022151 | 0.022711 | 0.022204
179 | 0.022416 | 0.022939 | 0.022454
180 | 0.022682 | 0.023304 | 0.022709
181 | 0.02295 | 0.02355 | 0.022964
182 | 0.02322 | 0.023917 | 0.023167
183 | 0.023491 | 0.024177 | 0.023499
184 | 0.023765 | 0.024529 | 0.023771
185 | 0.02404 | 0.024795 | 0.024112
186 | 0.024317 | 0.025183 | 0.024303
187 | 0.024595 | 0.025426 | 0.024747
188 | 0.024876 | 0.025707 | 0.024746
189 | 0.025158 | 0.025707 | 0.025035
190 | 0.025442 | 0.025986 | 0.025397
191 | 0.025728 | 0.026275 | 0.025594
192 | 0.026016 | 0.026544 | 0.026
193 | 0.026305 | 0.026949 | 0.026281
194 | 0.026597 | 0.02722 | 0.026553
195 | 0.02689 | 0.027593 | 0.026841
196 | 0.027185 | 0.028191 | 0.027116
197 | 0.027481 | 0.028175 | 0.027403
198 | 0.02778 | 0.028455 | 0.027829
199 | 0.02808 | 0.028769 | 0.028114
200 | 0.028382 | 0.029064 | 0.028549
201 | 0.028686 | 0.029517 | 0.028549
202 | 0.028992 | 0.03026 | 0.02883
203 | 0.0293 | 0.030589 | 0.029175
204 | 0.029609 | 0.030894 | 0.029481
205 | 0.029921 | 0.031203 | 0.029817
206 | 0.030234 | 0.031525 | 0.030133
207 | 0.030549 | 0.031519 | 0.030535
208 | 0.030866 | 0.031828 | 0.030855
209 | 0.031184 | 0.032165 | 0.031263
210 | 0.031505 | 0.032481 | 0.031575
211 | 0.031827 | 0.032781 | 0.031946
212 | 0.032151 | 0.033099 | 0.031949
213 | 0.032477 | 0.033576 | 0.032264
214 | 0.032805 | 0.033899 | 0.03266
215 | 0.033134 | 0.034375 | 0.033016
216 | 0.033466 | 0.034712 | 0.033359
217 | 0.033799 | 0.035058 | 0.033783
218 | 0.034134 | 0.035387 | 0.034014
219 | 0.034471 | 0.03574 | 0.034515
220 | 0.03481 | 0.036077 | 0.034519
221 | 0.035151 | 0.036438 | 0.035061
222 | 0.035494 | 0.036459 | 0.035433
223 | 0.035838 | 0.036809 | 0.035791
224 | 0.036185 | 0.037123 | 0.036064
225 | 0.036533 | 0.037462 | 0.036535
226 | 0.036883 | 0.037979 | 0.03678
227 | 0.037235 | 0.038331 | 0.037127
228 | 0.037588 | 0.038831 | 0.037502
229 | 0.037944 | 0.039179 | 0.037789
230 | 0.038302 | 0.039546 | 0.038212
231 | 0.038661 | 0.039891 | 0.038589
232 | 0.039022 | 0.040236 | 0.039104
233 | 0.039385 | 0.040618 | 0.039093
234 | 0.03975 | 0.040602 | 0.039537
235 | 0.040117 | 0.041134 | 0.040073
236 | 0.040486 | 0.041506 | 0.040456
237 | 0.040856 | 0.042065 | 0.040717
238 | 0.041229 | 0.042452 | 0.041127
239 | 0.041603 | 0.043143 | 0.041509
240 | 0.04198 | 0.043492 | 0.04189
241 | 0.042358 | 0.043849 | 0.042405
242 | 0.042738 | 0.044382 | 0.042786
243 | 0.04312 | 0.044761 | 0.043207
244 | 0.043504 | 0.045291 | 0.043205
245 | 0.043889 | 0.045304 | 0.0436
246 | 0.044277 | 0.045669 | 0.04432
247 | 0.044666 | 0.046458 | 0.044712
248 | 0.045058 | 0.046808 | 0.0451
249 | 0.045451 | 0.046837 | 0.045106
250 | 0.045846 | 0.047209 | 0.045659
251 | 0.046243 | 0.047768 | 0.046055
252 | 0.046642 | 0.048151 | 0.046813
253 | 0.047043 | 0.048667 | 0.046793
254 | 0.047446 | 0.04906 | 0.047448
255 | 0.047851 | 0.049504 | 0.047719
256 | 0.048257 | 0.049895 | 0.04797
257 | 0.048666 | 0.050381 | 0.048446
258 | 0.049077 | 0.050772 | 0.049094
259 | 0.049489 | 0.051202 | 0.049375
260 | 0.049903 | 0.051607 | 0.049988
261 | 0.050319 | 0.052064 | 0.049989
262 | 0.050738 | 0.052465 | 0.05073
263 | 0.051158 | 0.052918 | 0.05122
264 | 0.05158 | 0.05332 | 0.051223
265 | 0.052003 | 0.053745 | 0.052031
266 | 0.052429 | 0.054211 | 0.05246
267 | 0.052857 | 0.05484 | 0.052815
268 | 0.053287 | 0.054848 | 0.053244
269 | 0.053718 | 0.055278 | 0.053668
270 | 0.054152 | 0.056245 | 0.054157
271 | 0.054587 | 0.056722 | 0.054619
272 | 0.055025 | 0.057149 | 0.055106
273 | 0.055464 | 0.057644 | 0.055103
274 | 0.055905 | 0.057641 | 0.055594
275 | 0.056348 | 0.05852 | 0.056202
276 | 0.056793 | 0.058948 | 0.056643
277 | 0.05724 | 0.059392 | 0.057243
278 | 0.057689 | 0.059802 | 0.057671
279 | 0.05814 | 0.060396 | 0.058105
280 | 0.058593 | 0.060836 | 0.058535
281 | 0.059048 | 0.061396 | 0.059035
282 | 0.059505 | 0.061904 | 0.059452
283 | 0.059964 | 0.062435 | 0.059924
284 | 0.060424 | 0.062879 | 0.060375
285 | 0.060887 | 0.063439 | 0.060936
286 | 0.061352 | 0.0639 | 0.061394
287 | 0.061818 | 0.064366 | 0.061372
288 | 0.062287 | 0.064848 | 0.061995
289 | 0.062757 | 0.064877 | 0.06253
290 | 0.063229 | 0.065355 | 0.063153
291 | 0.063704 | 0.065801 | 0.063648
292 | 0.06418 | 0.066433 | 0.064114
293 | 0.064658 | 0.067592 | 0.064608
294 | 0.065139 | 0.067637 | 0.065067
295 | 0.065621 | 0.068146 | 0.065467
296 | 0.066105 | 0.068665 | 0.065848
297 | 0.066591 | 0.069148 | 0.066381
298 | 0.067079 | 0.069663 | 0.067141
299 | 0.067569 | 0.070179 | 0.067545
300 | 0.068061 | 0.070697 | 0.068217
301 | 0.068556 | 0.071155 | 0.06856
302 | 0.069051 | 0.07173 | 0.068562
303 | 0.069549 | 0.071703 | 0.069243
304 | 0.070049 | 0.072213 | 0.0698
305 | 0.070551 | 0.072769 | 0.070404
306 | 0.071055 | 0.073291 | 0.070889
307 | 0.071561 | 0.073807 | 0.071424
308 | 0.072069 | 0.074366 | 0.071926
309 | 0.072579 | 0.074862 | 0.072349
310 | 0.073091 | 0.075931 | 0.073023
311 | 0.073604 | 0.076445 | 0.073549
312 | 0.07412 | 0.076972 | 0.074072
313 | 0.074638 | 0.077511 | 0.074483
314 | 0.075158 | 0.078109 | 0.075033
315 | 0.07568 | 0.07867 | 0.075567
316 | 0.076203 | 0.078657 | 0.076175
317 | 0.076729 | 0.079708 | 0.076748
318 | 0.077257 | 0.080282 | 0.077332
319 | 0.077787 | 0.080785 | 0.077839
320 | 0.078318 | 0.081443 | 0.077865
321 | 0.078852 | 0.081985 | 0.078426
322 | 0.079388 | 0.082622 | 0.07907
323 | 0.079926 | 0.083182 | 0.079648
324 | 0.080465 | 0.083982 | 0.080158
325 | 0.081007 | 0.084543 | 0.080741
326 | 0.081551 | 0.085264 | 0.081299
327 | 0.082097 | 0.085856 | 0.081909
328 | 0.082644 | 0.086485 | 0.082443
329 | 0.083194 | 0.086528 | 0.083034
330 | 0.083746 | 0.087054 | 0.083556
331 | 0.0843 | 0.088033 | 0.084175
332 | 0.084856 | 0.088626 | 0.084784
333 | 0.085413 | 0.088594 | 0.085361
334 | 0.085973 | 0.089017 | 0.086133
335 | 0.086535 | 0.08959 | 0.086165
336 | 0.087099 | 0.090197 | 0.086744
337 | 0.087665 | 0.090212 | 0.087573
338 | 0.088233 | 0.091427 | 0.08809
339 | 0.088803 | 0.091429 | 0.088689
340 | 0.089374 | 0.092056 | 0.08934
341 | 0.089948 | 0.093149 | 0.089812
342 | 0.090524 | 0.093758 | 0.090213
343 | 0.091102 | 0.094456 | 0.09077
344 | 0.091682 | 0.095072 | 0.091226
345 | 0.092264 | 0.095725 | 0.09183
346 | 0.092848 | 0.097007 | 0.092334
347 | 0.093435 | 0.097681 | 0.093088
348 | 0.094023 | 0.098294 | 0.09411
349 | 0.094613 | 0.098914 | 0.094137
350 | 0.095205 | 0.099498 | 0.094739
351 | 0.095799 | 0.099533 | 0.095276
352 | 0.096396 | 0.10022 | 0.096045
353 | 0.096994 | 0.10088 | 0.096583
354 | 0.097594 | 0.10153 | 0.097207
355 | 0.098197 | 0.10212 | 0.097939
356 | 0.098801 | 0.10277 | 0.098554
357 | 0.099408 | 0.10341 | 0.099213
358 | 0.10002 | 0.10339 | 0.099957
359 | 0.10063 | 0.10404 | 0.10064
360 | 0.10124 | 0.10545 | 0.10131
361 | 0.10185 | 0.10607 | 0.10132
362 | 0.10247 | 0.10681 | 0.102
363 | 0.10309 | 0.10678 | 0.10264
364 | 0.10371 | 0.10746 | 0.10325
365 | 0.10433 | 0.10818 | 0.10402
366 | 0.10496 | 0.10953 | 0.10464
367 | 0.10558 | 0.11022 | 0.10534
368 | 0.10621 | 0.11022 | 0.10612
369 | 0.10684 | 0.11057 | 0.10682
370 | 0.10748 | 0.11132 | 0.10747
371 | 0.10811 | 0.1117 | 0.1082
372 | 0.10875 | 0.11244 | 0.10881
373 | 0.10939 | 0.11312 | 0.10881
374 | 0.11003 | 0.11382 | 0.10958
375 | 0.11067 | 0.11452 | 0.11025
376 | 0.11132 | 0.11526 | 0.11101
377 | 0.11197 | 0.11601 | 0.11168
378 | 0.11262 | 0.11603 | 0.11243
379 | 0.11327 | 0.11741 | 0.11301
380 | 0.11392 | 0.11815 | 0.11357
381 | 0.11458 | 0.11885 | 0.11429
382 | 0.11524 | 0.11965 | 0.11471
383 | 0.1159 | 0.121 | 0.11537
384 | 0.11656 | 0.12148 | 0.11658
385 | 0.11722 | 0.12222 | 0.11727
386 | 0.11789 | 0.12269 | 0.11727
387 | 0.11856 | 0.12347 | 0.11804
388 | 0.11923 | 0.12421 | 0.11867
389 | 0.1199 | 0.12496 | 0.11966
390 | 0.12057 | 0.12579 | 0.12035
391 | 0.12125 | 0.12581 | 0.12111
392 | 0.12193 | 0.12656 | 0.12178
393 | 0.12261 | 0.12725 | 0.12277
394 | 0.12329 | 0.12798 | 0.12322
395 | 0.12398 | 0.1288 | 0.124
396 | 0.12466 | 0.12967 | 0.12452
397 | 0.12535 | 0.1309 | 0.12515
398 | 0.12604 | 0.13139 | 0.1257
399 | 0.12674 | 0.13215 | 0.12645
400 | 0.12743 | 0.13216 | 0.1273
401 | 0.12813 | 0.13291 | 0.12805
402 | 0.12883 | 0.1337 | 0.12885
403 | 0.12953 | 0.1345 | 0.1297
404 | 0.13023 | 0.13539 | 0.1297
405 | 0.13094 | 0.13624 | 0.13044
406 | 0.13165 | 0.13694 | 0.13127
407 | 0.13236 | 0.13773 | 0.13204
408 | 0.13307 | 0.13847 | 0.13295
409 | 0.13378 | 0.13899 | 0.13346
410 | 0.1345 | 0.13895 | 0.13436
411 | 0.13522 | 0.13977 | 0.13492
412 | 0.13594 | 0.141 | 0.13558
413 | 0.13666 | 0.14192 | 0.13646
414 | 0.13739 | 0.14181 | 0.13713
415 | 0.13811 | 0.1426 | 0.13803
416 | 0.13884 | 0.14344 | 0.13886
417 | 0.13957 | 0.14428 | 0.13973
418 | 0.14031 | 0.14507 | 0.14058
419 | 0.14104 | 0.14654 | 0.14058
420 | 0.14178 | 0.14743 | 0.14135
421 | 0.14252 | 0.14794 | 0.14227
422 | 0.14326 | 0.1494 | 0.14358
423 | 0.144 | 0.15029 | 0.14416
424 | 0.14475 | 0.1502 | 0.14491
425 | 0.1455 | 0.15116 | 0.14577
426 | 0.14625 | 0.15202 | 0.14575
427 | 0.147 | 0.15284 | 0.14664
428 | 0.14775 | 0.15383 | 0.14754
429 | 0.14851 | 0.15381 | 0.14825
430 | 0.14927 | 0.15535 | 0.14912
431 | 0.15003 | 0.15612 | 0.15
432 | 0.15079 | 0.15593 | 0.15088
433 | 0.15155 | 0.15695 | 0.15153
434 | 0.15232 | 0.15847 | 0.15243
435 | 0.15309 | 0.1589 | 0.15305
436 | 0.15386 | 0.15978 | 0.15334
437 | 0.15463 | 0.16066 | 0.15426
438 | 0.15541 | 0.16071 | 0.15512
439 | 0.15619 | 0.16235 | 0.15596
440 | 0.15697 | 0.16237 | 0.15688
441 | 0.15775 | 0.16327 | 0.15775
442 | 0.15853 | 0.16394 | 0.15846
443 | 0.15932 | 0.1649 | 0.15937
444 | 0.16011 | 0.16561 | 0.1594
445 | 0.1609 | 0.1665 | 0.16032
446 | 0.16169 | 0.16709 | 0.16121
447 | 0.16248 | 0.16795 | 0.16189
448 | 0.16328 | 0.16942 | 0.16297
449 | 0.16408 | 0.17036 | 0.16423
450 | 0.16488 | 0.17113 | 0.16425
451 | 0.16568 | 0.17135 | 0.16514
452 | 0.16649 | 0.17211 | 0.16616
453 | 0.1673 | 0.17366 | 0.16704
454 | 0.16811 | 0.17457 | 0.16783
455 | 0.16892 | 0.17512 | 0.16892
456 | 0.16973 | 0.17524 | 0.16982
457 | 0.17055 | 0.17614 | 0.17061
458 | 0.17137 | 0.17703 | 0.17155
459 | 0.17219 | 0.17887 | 0.17211
460 | 0.17301 | 0.17995 | 0.17299
461 | 0.17383 | 0.18058 | 0.17359
462 | 0.17466 | 0.18156 | 0.17446
463 | 0.17549 | 0.18229 | 0.17562
464 | 0.17632 | 0.18323 | 0.17663
465 | 0.17715 | 0.18375 | 0.17653
466 | 0.17799 | 0.18485 | 0.17731
467 | 0.17882 | 0.18535 | 0.17884
468 | 0.17966 | 0.18625 | 0.17991
469 | 0.18051 | 0.18731 | 0.18062
470 | 0.18135 | 0.18836 | 0.18155
471 | 0.1822 | 0.1883 | 0.18158
472 | 0.18304 | 0.19025 | 0.1827
473 | 0.18389 | 0.19084 | 0.18366
474 | 0.18475 | 0.1908 | 0.18467
475 | 0.1856 | 0.19181 | 0.18574
476 | 0.18646 | 0.19346 | 0.18606
477 | 0.18732 | 0.19443 | 0.18715
478 | 0.18818 | 0.19539 | 0.18792
479 | 0.18904 | 0.19614 | 0.18946
480 | 0.18991 | 0.19723 | 0.1898
481 | 0.19078 | 0.19791 | 0.19057
482 | 0.19165 | 0.19898 | 0.19108
483 | 0.19252 | 0.19962 | 0.19215
484 | 0.19339 | 0.19967 | 0.19332
485 | 0.19427 | 0.20075 | 0.19444
486 | 0.19515 | 0.20159 | 0.19547
487 | 0.19603 | 0.20251 | 0.19553
488 | 0.19691 | 0.20356 | 0.19661
489 | 0.1978 | 0.20634 | 0.19719
490 | 0.19868 | 0.20702 | 0.19888
491 | 0.19957 | 0.20706 | 0.20001
492 | 0.20046 | 0.20803 | 0.19994
493 | 0.20136 | 0.20867 | 0.20087
494 | 0.20225 | 0.20973 | 0.20198
495 | 0.20315 | 0.2103 | 0.20274
496 | 0.20405 | 0.21143 | 0.20389
497 | 0.20495 | 0.21236 | 0.2046
498 | 0.20586 | 0.21345 | 0.20565
499 | 0.20677 | 0.21446 | 0.20648
500 | 0.20767 | 0.21446 | 0.20735
501 | 0.20859 | 0.21554 | 0.20836
502 | 0.2095 | 0.21618 | 0.20979
503 | 0.21042 | 0.21737 | 0.21074
504 | 0.21133 | 0.2192 | 0.2106
505 | 0.21225 | 0.21981 | 0.21249
506 | 0.21318 | 0.21974 | 0.21357
507 | 0.2141 | 0.22091 | 0.21409
508 | 0.21503 | 0.22259 | 0.21527
509 | 0.21595 | 0.22359 | 0.21579
510 | 0.21689 | 0.22467 | 0.21693
511 | 0.21782 | 0.22563 | 0.21758
512 | 0.21875 | 0.2268 | 0.21891
513 | 0.21969 | 0.22669 | 0.21893
514 | 0.22063 | 0.22763 | 0.22005
515 | 0.22157 | 0.22867 | 0.22118
516 | 0.22252 | 0.22957 | 0.22245
517 | 0.22346 | 0.23063 | 0.22355
518 | 0.22441 | 0.23257 | 0.22422
519 | 0.22536 | 0.23356 | 0.22541
520 | 0.22632 | 0.23449 | 0.22605
521 | 0.22727 | 0.23544 | 0.22733
522 | 0.22823 | 0.23642 | 0.22784
523 | 0.22919 | 0.2364 | 0.229
524 | 0.23015 | 0.23742 | 0.22957
525 | 0.23111 | 0.2395 | 0.23101
526 | 0.23208 | 0.2404 | 0.23209
527 | 0.23305 | 0.24138 | 0.23321
528 | 0.23402 | 0.24239 | 0.23329
529 | 0.23499 | 0.24344 | 0.23435
530 | 0.23597 | 0.24441 | 0.23555
531 | 0.23694 | 0.24549 | 0.23649
532 | 0.23792 | 0.24648 | 0.23746
533 | 0.2389 | 0.24752 | 0.23847
534 | 0.23989 | 0.24849 | 0.23957
535 | 0.24087 | 0.24963 | 0.24039
536 | 0.24186 | 0.25057 | 0.24145
537 | 0.24285 | 0.25134 | 0.24225
538 | 0.24384 | 0.25134 | 0.24334
539 | 0.24484 | 0.25234 | 0.24446
540 | 0.24584 | 0.25408 | 0.24556
541 | 0.24684 | 0.25527 | 0.24649
542 | 0.24784 | 0.25516 | 0.24771
543 | 0.24884 | 0.25626 | 0.24852
544 | 0.24985 | 0.25829 | 0.24959
545 | 0.25086 | 0.25923 | 0.2508
546 | 0.25187 | 0.26037 | 0.25188
547 | 0.25288 | 0.26042 | 0.25299
548 | 0.25389 | 0.2614 | 0.25417
549 | 0.25491 | 0.26235 | 0.25511
550 | 0.25593 | 0.26342 | 0.25513
551 | 0.25695 | 0.26448 | 0.25626
552 | 0.25797 | 0.26563 | 0.25726
553 | 0.259 | 0.26773 | 0.25842
554 | 0.26003 | 0.26876 | 0.25945
555 | 0.26106 | 0.26992 | 0.26051
556 | 0.26209 | 0.27092 | 0.26121
557 | 0.26313 | 0.27207 | 0.26267
558 | 0.26416 | 0.27323 | 0.26342
559 | 0.2652 | 0.27539 | 0.26465
560 | 0.26624 | 0.2761 | 0.26554
561 | 0.26729 | 0.2761 | 0.26671
562 | 0.26833 | 0.2772 | 0.26769
563 | 0.26938 | 0.27787 | 0.26888
564 | 0.27043 | 0.27899 | 0.26998
565 | 0.27149 | 0.28008 | 0.27116
566 | 0.27254 | 0.28128 | 0.27225
567 | 0.2736 | 0.28233 | 0.27339
568 | 0.27466 | 0.28344 | 0.27437
569 | 0.27572 | 0.28457 | 0.27551
570 | 0.27678 | 0.28554 | 0.27654
571 | 0.27785 | 0.28665 | 0.27781
572 | 0.27892 | 0.28788 | 0.27885
573 | 0.27999 | 0.28881 | 0.28003
574 | 0.28106 | 0.28894 | 0.28002
575 | 0.28214 | 0.29007 | 0.28129
576 | 0.28321 | 0.29119 | 0.28232
577 | 0.28429 | 0.29337 | 0.28354
578 | 0.28538 | 0.29454 | 0.2847
579 | 0.28646 | 0.29569 | 0.28591
580 | 0.28755 | 0.29693 | 0.28719
581 | 0.28864 | 0.29782 | 0.28786
582 | 0.28973 | 0.29881 | 0.28902
583 | 0.29082 | 0.29965 | 0.28979
584 | 0.29192 | 0.30074 | 0.29095
585 | 0.29301 | 0.30196 | 0.29218
586 | 0.29411 | 0.30304 | 0.29322
587 | 0.29521 | 0.30418 | 0.29443
588 | 0.29632 | 0.30532 | 0.29574
589 | 0.29743 | 0.30639 | 0.29691
590 | 0.29853 | 0.30759 | 0.29826
591 | 0.29965 | 0.30862 | 0.29934
592 | 0.30076 | 0.30981 | 0.30051
593 | 0.30188 | 0.30976 | 0.3018
594 | 0.30299 | 0.31091 | 0.30231
595 | 0.30411 | 0.31211 | 0.30351
596 | 0.30524 | 0.31453 | 0.30478
597 | 0.30636 | 0.31564 | 0.30612
598 | 0.30749 | 0.31824 | 0.30724
599 | 0.30862 | 0.31939 | 0.30855
600 | 0.30975 | 0.32013 | 0.30849
601 | 0.31088 | 0.32012 | 0.31065
602 | 0.31202 | 0.32114 | 0.31184
603 | 0.31316 | 0.32202 | 0.31261
604 | 0.3143 | 0.32315 | 0.31384
605 | 0.31544 | 0.32446 | 0.31518
606 | 0.31659 | 0.32564 | 0.31617
607 | 0.31773 | 0.32704 | 0.31741
608 | 0.31888 | 0.32817 | 0.31852
609 | 0.32004 | 0.32932 | 0.31983
610 | 0.32119 | 0.33052 | 0.32106
611 | 0.32235 | 0.33151 | 0.32234
612 | 0.3235 | 0.33276 | 0.32345
613 | 0.32467 | 0.33403 | 0.32356
614 | 0.32583 | 0.33523 | 0.32488
615 | 0.32699 | 0.33637 | 0.32613
616 | 0.32816 | 0.33763 | 0.32732
617 | 0.32933 | 0.33834 | 0.32866
618 | 0.33051 | 0.33964 | 0.32991
619 | 0.33168 | 0.34039 | 0.33109
620 | 0.33286 | 0.34282 | 0.33245
621 | 0.33404 | 0.34399 | 0.33366
622 | 0.33522 | 0.34411 | 0.33471
623 | 0.3364 | 0.34528 | 0.33618
624 | 0.33759 | 0.34653 | 0.33692
625 | 0.33878 | 0.34776 | 0.33878
626 | 0.33997 | 0.34896 | 0.33897
627 | 0.34116 | 0.34897 | 0.34009
628 | 0.34236 | 0.3502 | 0.34143
629 | 0.34355 | 0.35145 | 0.34285
630 | 0.34475 | 0.35266 | 0.34401
631 | 0.34596 | 0.35514 | 0.34537
632 | 0.34716 | 0.35631 | 0.34642
633 | 0.34837 | 0.35746 | 0.34785
634 | 0.34958 | 0.35869 | 0.3492
635 | 0.35079 | 0.36102 | 0.35046
636 | 0.352 | 0.36248 | 0.35178
637 | 0.35322 | 0.3636 | 0.35325
638 | 0.35443 | 0.36478 | 0.35434
639 | 0.35565 | 0.36614 | 0.35522
640 | 0.35688 | 0.36695 | 0.35657
641 | 0.3581 | 0.3682 | 0.3573
642 | 0.35933 | 0.369 | 0.35871
643 | 0.36056 | 0.37025 | 0.36006
644 | 0.36179 | 0.37162 | 0.36128
645 | 0.36303 | 0.37305 | 0.36275
646 | 0.36426 | 0.37306 | 0.36395
647 | 0.3655 | 0.37555 | 0.36543
648 | 0.36674 | 0.3769 | 0.36674
649 | 0.36799 | 0.37801 | 0.36798
650 | 0.36923 | 0.37792 | 0.36915
651 | 0.37048 | 0.37937 | 0.37049
652 | 0.37173 | 0.38187 | 0.37046
653 | 0.37298 | 0.38325 | 0.3717
654 | 0.37424 | 0.3831 | 0.37305
655 | 0.37549 | 0.38427 | 0.37448
656 | 0.37675 | 0.38562 | 0.37593
657 | 0.37802 | 0.38695 | 0.37722
658 | 0.37928 | 0.3882 | 0.37851
659 | 0.38055 | 0.39059 | 0.37998
660 | 0.38182 | 0.39077 | 0.38135
661 | 0.38309 | 0.39197 | 0.38271
662 | 0.38436 | 0.39454 | 0.38414
663 | 0.38564 | 0.39578 | 0.38536
664 | 0.38691 | 0.39688 | 0.38624
665 | 0.38819 | 0.39824 | 0.38751
666 | 0.38948 | 0.40078 | 0.38885
667 | 0.39076 | 0.40082 | 0.39016
668 | 0.39205 | 0.40202 | 0.39171
669 | 0.39334 | 0.40327 | 0.39359
670 | 0.39463 | 0.40469 | 0.39346
671 | 0.39593 | 0.40601 | 0.39488
672 | 0.39722 | 0.40677 | 0.39622
673 | 0.39852 | 0.40806 | 0.39756
674 | 0.39982 | 0.40894 | 0.39896
675 | 0.40113 | 0.41025 | 0.4002
676 | 0.40243 | 0.41142 | 0.40172
677 | 0.40374 | 0.41274 | 0.40296
678 | 0.40505 | 0.41409 | 0.40441
679 | 0.40636 | 0.41542 | 0.40573
680 | 0.40768 | 0.41678 | 0.40714
681 | 0.409 | 0.41818 | 0.40866
682 | 0.41031 | 0.41935 | 0.4098
683 | 0.41164 | 0.42076 | 0.4113
684 | 0.41296 | 0.42208 | 0.41264
685 | 0.41429 | 0.42349 | 0.4133
686 | 0.41562 | 0.42479 | 0.41488
687 | 0.41695 | 0.42613 | 0.41615
688 | 0.41828 | 0.42761 | 0.41749
689 | 0.41962 | 0.42892 | 0.41892
690 | 0.42096 | 0.43008 | 0.42037
691 | 0.4223 | 0.43148 | 0.42174
692 | 0.42364 | 0.4329 | 0.42311
693 | 0.42499 | 0.43561 | 0.42463
694 | 0.42633 | 0.43698 | 0.426
695 | 0.42768 | 0.43688 | 0.42606
696 | 0.42904 | 0.43821 | 0.42754
697 | 0.43039 | 0.43958 | 0.4298
698 | 0.43175 | 0.44207 | 0.4313
699 | 0.43311 | 0.44341 | 0.432
700 | 0.43447 | 0.44479 | 0.43336
701 | 0.43583 | 0.44611 | 0.43486
702 | 0.4372 | 0.44732 | 0.43626
703 | 0.43857 | 0.44877 | 0.4377
704 | 0.43994 | 0.45002 | 0.43909
705 | 0.44131 | 0.45144 | 0.44061
706 | 0.44269 | 0.45272 | 0.44201
707 | 0.44407 | 0.45392 | 0.44348
708 | 0.44545 | 0.45531 | 0.44497
709 | 0.44683 | 0.45678 | 0.44643
710 | 0.44821 | 0.4582 | 0.44798
711 | 0.4496 | 0.45951 | 0.44937
712 | 0.45099 | 0.46098 | 0.45089
713 | 0.45238 | 0.46236 | 0.45085
714 | 0.45378 | 0.46382 | 0.45222
715 | 0.45517 | 0.46518 | 0.45349
716 | 0.45657 | 0.46674 | 0.45504
717 | 0.45798 | 0.46671 | 0.45682
718 | 0.45938 | 0.46818 | 0.45825
719 | 0.46079 | 0.47103 | 0.45982
720 | 0.46219 | 0.47243 | 0.46201
721 | 0.46361 | 0.47237 | 0.46321
722 | 0.46502 | 0.47388 | 0.46335
723 | 0.46643 | 0.47624 | 0.4648
724 | 0.46785 | 0.47764 | 0.46621
725 | 0.46927 | 0.47771 | 0.46773
726 | 0.47069 | 0.4786 | 0.46911
727 | 0.47212 | 0.48149 | 0.47064
728 | 0.47355 | 0.48296 | 0.4721
729 | 0.47498 | 0.48441 | 0.47326
730 | 0.47641 | 0.48588 | 0.47483
731 | 0.47784 | 0.48723 | 0.47772
732 | 0.47928 | 0.48861 | 0.47899
733 | 0.48072 | 0.49016 | 0.47905
734 | 0.48216 | 0.49294 | 0.4804
735 | 0.4836 | 0.49437 | 0.482
736 | 0.48505 | 0.49573 | 0.48355
737 | 0.4865 | 0.49564 | 0.48493
738 | 0.48795 | 0.49698 | 0.48655
739 | 0.4894 | 0.49847 | 0.48806
740 | 0.49086 | 0.49996 | 0.48982
741 | 0.49232 | 0.50276 | 0.4912
742 | 0.49378 | 0.50276 | 0.49278
743 | 0.49524 | 0.50569 | 0.49432
744 | 0.49671 | 0.50701 | 0.49603
745 | 0.49817 | 0.5085 | 0.49744
746 | 0.49964 | 0.50993 | 0.499
747 | 0.50112 | 0.5113 | 0.50066
748 | 0.50259 | 0.51264 | 0.50218
749 | 0.50407 | 0.51399 | 0.50362
750 | 0.50555 | 0.51553 | 0.50517
751 | 0.50703 | 0.51693 | 0.50627
752 | 0.50851 | 0.51813 | 0.50789
753 | 0.51 | 0.51964 | 0.50878
754 | 0.51149 | 0.52109 | 0.51042
755 | 0.51298 | 0.523 | 0.51199
756 | 0.51447 | 0.52442 | 0.51354
757 | 0.51597 | 0.52639 | 0.51498
758 | 0.51747 | 0.52744 | 0.51645
759 | 0.51897 | 0.52891 | 0.51804
760 | 0.52047 | 0.52988 | 0.52036
761 | 0.52198 | 0.5314 | 0.5218
762 | 0.52348 | 0.53287 | 0.52338
763 | 0.52499 | 0.53441 | 0.52492
764 | 0.52651 | 0.53587 | 0.5265
765 | 0.52802 | 0.53735 | 0.52658
766 | 0.52954 | 0.53889 | 0.52961
767 | 0.53106 | 0.54021 | 0.53123
768 | 0.53258 | 0.54318 | 0.53134
769 | 0.5341 | 0.54326 | 0.53279
770 | 0.53563 | 0.54483 | 0.5342
771 | 0.53716 | 0.54788 | 0.53585
772 | 0.53869 | 0.54939 | 0.53728
773 | 0.54023 | 0.54951 | 0.53882
774 | 0.54176 | 0.55119 | 0.54054
775 | 0.5433 | 0.5543 | 0.54192
776 | 0.54484 | 0.55594 | 0.54348
777 | 0.54639 | 0.55607 | 0.54501
778 | 0.54793 | 0.55736 | 0.54643
779 | 0.54948 | 0.55899 | 0.54815
780 | 0.55103 | 0.56198 | 0.55132
781 | 0.55258 | 0.56345 | 0.55139
782 | 0.55414 | 0.56511 | 0.55273
783 | 0.5557 | 0.56673 | 0.55451
784 | 0.55726 | 0.56828 | 0.55647
785 | 0.55882 | 0.56933 | 0.55796
786 | 0.56038 | 0.57082 | 0.56018
787 | 0.56195 | 0.57197 | 0.56152
788 | 0.56352 | 0.57347 | 0.56328
789 | 0.56509 | 0.57358 | 0.56425
790 | 0.56667 | 0.57518 | 0.56683
791 | 0.56824 | 0.57681 | 0.56842
792 | 0.56982 | 0.57843 | 0.56839
793 | 0.57141 | 0.58026 | 0.57024
794 | 0.57299 | 0.58188 | 0.57187
795 | 0.57458 | 0.58352 | 0.5733
796 | 0.57617 | 0.58497 | 0.57488
797 | 0.57776 | 0.58661 | 0.57648
798 | 0.57935 | 0.58769 | 0.57838
799 | 0.58095 | 0.58947 | 0.57998
800 | 0.58255 | 0.59034 | 0.58156
801 | 0.58415 | 0.59221 | 0.58324
802 | 0.58575 | 0.59571 | 0.58488
803 | 0.58736 | 0.59737 | 0.58655
804 | 0.58896 | 0.59913 | 0.58825
805 | 0.59057 | 0.60066 | 0.59016
806 | 0.59219 | 0.60246 | 0.59172
807 | 0.5938 | 0.60415 | 0.59346
808 | 0.59542 | 0.60587 | 0.59521
809 | 0.59704 | 0.60735 | 0.59688
810 | 0.59866 | 0.60893 | 0.5987
811 | 0.60029 | 0.61197 | 0.60041
812 | 0.60192 | 0.61197 | 0.60208
813 | 0.60354 | 0.61355 | 0.60211
814 | 0.60518 | 0.61514 | 0.6039
815 | 0.60681 | 0.6168 | 0.60553
816 | 0.60845 | 0.61828 | 0.6081
817 | 0.61009 | 0.61992 | 0.60979
818 | 0.61173 | 0.62158 | 0.61133
819 | 0.61337 | 0.62324 | 0.61304
820 | 0.61502 | 0.62468 | 0.61479
821 | 0.61667 | 0.62574 | 0.61472
822 | 0.61832 | 0.62741 | 0.61736
823 | 0.61997 | 0.62848 | 0.61898
824 | 0.62163 | 0.63029 | 0.62082
825 | 0.62329 | 0.63209 | 0.62302
826 | 0.62495 | 0.63379 | 0.62491
827 | 0.62661 | 0.63532 | 0.6267
828 | 0.62828 | 0.63716 | 0.62837
829 | 0.62995 | 0.63863 | 0.62953
830 | 0.63162 | 0.63861 | 0.6315
831 | 0.63329 | 0.64042 | 0.6326
832 | 0.63497 | 0.64375 | 0.63447
833 | 0.63665 | 0.64534 | 0.63632
834 | 0.63833 | 0.64546 | 0.63791
835 | 0.64001 | 0.64709 | 0.64
836 | 0.64169 | 0.65054 | 0.64157
837 | 0.64338 | 0.65391 | 0.64147
838 | 0.64507 | 0.65376 | 0.64367
839 | 0.64677 | 0.6555 | 0.64556
840 | 0.64846 | 0.65729 | 0.64723
841 | 0.65016 | 0.65891 | 0.64989
842 | 0.65186 | 0.66046 | 0.65152
843 | 0.65356 | 0.66219 | 0.65376
844 | 0.65526 | 0.66543 | 0.65558
845 | 0.65697 | 0.66715 | 0.65708
846 | 0.65868 | 0.66882 | 0.65888
847 | 0.66039 | 0.67035 | 0.66053
848 | 0.66211 | 0.67198 | 0.66227
849 | 0.66382 | 0.67365 | 0.66415
850 | 0.66554 | 0.67532 | 0.66425
851 | 0.66726 | 0.67692 | 0.66597
852 | 0.66899 | 0.67858 | 0.66752
853 | 0.67072 | 0.67862 | 0.66955
854 | 0.67244 | 0.68008 | 0.67227
855 | 0.67418 | 0.68185 | 0.67416
856 | 0.67591 | 0.68354 | 0.67528
857 | 0.67765 | 0.68524 | 0.6773
858 | 0.67938 | 0.68676 | 0.67935
859 | 0.68113 | 0.68871 | 0.6812
860 | 0.68287 | 0.69031 | 0.68314
861 | 0.68462 | 0.69187 | 0.68461
862 | 0.68636 | 0.69368 | 0.68661
863 | 0.68811 | 0.69527 | 0.68831
864 | 0.68987 | 0.69683 | 0.69018
865 | 0.69162 | 0.69848 | 0.69024
866 | 0.69338 | 0.70019 | 0.69197
867 | 0.69514 | 0.70337 | 0.69384
868 | 0.69691 | 0.70364 | 0.69569
869 | 0.69867 | 0.70525 | 0.69765
870 | 0.70044 | 0.70699 | 0.69942
871 | 0.70221 | 0.71044 | 0.70116
872 | 0.70398 | 0.71055 | 0.70315
873 | 0.70576 | 0.71415 | 0.70512
874 | 0.70753 | 0.71582 | 0.70693
875 | 0.70931 | 0.7175 | 0.70896
876 | 0.7111 | 0.71918 | 0.71079
877 | 0.71288 | 0.72146 | 0.7126
878 | 0.71467 | 0.72302 | 0.71402
879 | 0.71646 | 0.72519 | 0.71576
880 | 0.71825 | 0.72675 | 0.71741
881 | 0.72005 | 0.72848 | 0.71856
882 | 0.72184 | 0.73032 | 0.72017
883 | 0.72364 | 0.73197 | 0.72274
884 | 0.72545 | 0.73346 | 0.7247
885 | 0.72725 | 0.73503 | 0.72708
886 | 0.72906 | 0.73676 | 0.72717
887 | 0.73087 | 0.73877 | 0.72983
888 | 0.73268 | 0.74014 | 0.73167
889 | 0.73449 | 0.74203 | 0.73433
890 | 0.73631 | 0.74329 | 0.73438
891 | 0.73813 | 0.74506 | 0.73761
892 | 0.73995 | 0.74882 | 0.73937
893 | 0.74178 | 0.75062 | 0.74137
894 | 0.7436 | 0.75241 | 0.74316
895 | 0.74543 | 0.75238 | 0.74516
896 | 0.74726 | 0.75411 | 0.74705
897 | 0.7491 | 0.75597 | 0.74878
898 | 0.75093 | 0.75759 | 0.75068
899 | 0.75277 | 0.7595 | 0.75262
900 | 0.75461 | 0.76098 | 0.75442
901 | 0.75646 | 0.76311 | 0.75628
902 | 0.7583 | 0.76455 | 0.75797
903 | 0.76015 | 0.76725 | 0.75972
904 | 0.762 | 0.76723 | 0.76161
905 | 0.76386 | 0.76852 | 0.76345
906 | 0.76571 | 0.77149 | 0.76526
907 | 0.76757 | 0.77431 | 0.7671
908 | 0.76943 | 0.77699 | 0.76924
909 | 0.7713 | 0.77833 | 0.77113
910 | 0.77316 | 0.781 | 0.77118
911 | 0.77503 | 0.78229 | 0.7739
912 | 0.7769 | 0.78469 | 0.77582
913 | 0.77877 | 0.78605 | 0.77843
914 | 0.78065 | 0.78813 | 0.78024
915 | 0.78253 | 0.78924 | 0.783
916 | 0.78441 | 0.79162 | 0.78299
917 | 0.78629 | 0.79293 | 0.78665
918 | 0.78818 | 0.79538 | 0.78837
919 | 0.79007 | 0.79651 | 0.79024
920 | 0.79196 | 0.79878 | 0.79202
921 | 0.79385 | 0.8 | 0.79401
922 | 0.79575 | 0.80231 | 0.79587
923 | 0.79764 | 0.80354 | 0.79813
924 | 0.79954 | 0.80585 | 0.79923
925 | 0.80145 | 0.8072 | 0.80146
926 | 0.80335 | 0.80969 | 0.8026
927 | 0.80526 | 0.81087 | 0.80439
928 | 0.80717 | 0.81341 | 0.80667
929 | 0.80908 | 0.81462 | 0.80885
930 | 0.811 | 0.81703 | 0.81077
931 | 0.81292 | 0.82069 | 0.81269
932 | 0.81484 | 0.82188 | 0.81472
933 | 0.81676 | 0.82431 | 0.81658
934 | 0.81868 | 0.82563 | 0.81852
935 | 0.82061 | 0.82784 | 0.82054
936 | 0.82254 | 0.82793 | 0.8226
937 | 0.82447 | 0.82917 | 0.8245
938 | 0.82641 | 0.83154 | 0.82644
939 | 0.82835 | 0.83515 | 0.82933
940 | 0.83029 | 0.83852 | 0.82925
941 | 0.83223 | 0.83845 | 0.83248
942 | 0.83418 | 0.84034 | 0.83428
943 | 0.83612 | 0.84256 | 0.83585
944 | 0.83807 | 0.84432 | 0.83748
945 | 0.84002 | 0.84637 | 0.84096
946 | 0.84198 | 0.84777 | 0.84093
947 | 0.84394 | 0.84985 | 0.84242
948 | 0.8459 | 0.85117 | 0.84556
949 | 0.84786 | 0.85363 | 0.84694
950 | 0.84982 | 0.85496 | 0.84964
951 | 0.85179 | 0.85733 | 0.85129
952 | 0.85376 | 0.85865 | 0.85361
953 | 0.85573 | 0.86087 | 0.85506
954 | 0.85771 | 0.86275 | 0.85754
955 | 0.85969 | 0.86489 | 0.85888
956 | 0.86167 | 0.86668 | 0.86168
957 | 0.86365 | 0.86886 | 0.86328
958 | 0.86563 | 0.87019 | 0.86576
959 | 0.86762 | 0.87207 | 0.86725
960 | 0.86961 | 0.87337 | 0.8698
961 | 0.8716 | 0.87534 | 0.87109
962 | 0.8736 | 0.87715 | 0.87378
963 | 0.87559 | 0.87914 | 0.87633
964 | 0.87759 | 0.88104 | 0.8763
965 | 0.8796 | 0.88315 | 0.87876
966 | 0.8816 | 0.88727 | 0.88036
967 | 0.88361 | 0.88942 | 0.88328
968 | 0.88562 | 0.88937 | 0.88456
969 | 0.88763 | 0.89148 | 0.88702
970 | 0.88964 | 0.89357 | 0.88834
971 | 0.89166 | 0.89537 | 0.89104
972 | 0.89368 | 0.89725 | 0.8925
973 | 0.8957 | 0.89918 | 0.89526
974 | 0.89773 | 0.90261 | 0.8967
975 | 0.89975 | 0.90635 | 0.89925
976 | 0.90178 | 0.90825 | 0.90067
977 | 0.90382 | 0.90996 | 0.90317
978 | 0.90585 | 0.91182 | 0.90457
979 | 0.90789 | 0.91368 | 0.90705
980 | 0.90993 | 0.91551 | 0.91051
981 | 0.91197 | 0.918 | 0.9127
982 | 0.91401 | 0.9198 | 0.91477
983 | 0.91606 | 0.92235 | 0.91476
984 | 0.91811 | 0.92416 | 0.91691
985 | 0.92016 | 0.92622 | 0.91928
986 | 0.92222 | 0.92796 | 0.92296
987 | 0.92427 | 0.92991 | 0.92429
988 | 0.92633 | 0.93155 | 0.92689
989 | 0.9284 | 0.93326 | 0.92827
990 | 0.93046 | 0.93572 | 0.93091
991 | 0.93253 | 0.93733 | 0.93221
992 | 0.9346 | 0.93891 | 0.93489
993 | 0.93667 | 0.94138 | 0.93713
994 | 0.93874 | 0.94298 | 0.93967
995 | 0.94082 | 0.94456 | 0.94164
996 | 0.9429 | 0.9446 | 0.94159
997 | 0.94498 | 0.94459 | 0.94524
998 | 0.94707 | 0.94853 | 0.94661
999 | 0.94915 | 0.95003 | 0.94935
1000 | 0.95124 | 0.9523 | 0.95137
1001 | 0.95334 | 0.95391 | 0.9527
1002 | 0.95543 | 0.95537 | 0.95494
1003 | 0.95753 | 0.95747 | 0.95832
1004 | 0.95963 | 0.95894 | 0.95947
1005 | 0.96173 | 0.96113 | 0.96138
1006 | 0.96383 | 0.96323 | 0.96521
1007 | 0.96594 | 0.96541 | 0.96528
1008 | 0.96805 | 0.96672 | 0.96752
1009 | 0.97016 | 0.97067 | 0.97035
1010 | 0.97228 | 0.97262 | 0.97249
1011 | 0.9744 | 0.97452 | 0.9747
1012 | 0.97652 | 0.97629 | 0.9768
1013 | 0.97864 | 0.97806 | 0.9789
1014 | 0.98076 | 0.97992 | 0.98078
1015 | 0.98289 | 0.98211 | 0.9828
1016 | 0.98502 | 0.98381 | 0.98473
1017 | 0.98715 | 0.98552 | 0.98675
1018 | 0.98929 | 0.98771 | 0.98892
1019 | 0.99143 | 0.98987 | 0.99099
1020 | 0.99356 | 0.99213 | 0.99322
1021 | 0.99571 | 0.99208 | 0.99534
1022 | 0.99785 | 0.99679 | 0.99784
1023 | 1 | 1 | 1

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0.003 | 0 | 0 | Δu*v*
64 | 0 | 0 | 0.28872 | 0.48921 | 0.26534 | 0.44973 | -0.02338 | -0.039483 | 0.6777 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4
96 | 0 | 0 | 0.33932 | 0.49926 | 0.31106 | 0.46627 | -0.028265 | -0.032993 | 1.0719 |  |  |  |  | 6 | 0.0029836 | 0.00031359 | 4
128 | 0 | 0 | 0.37371 | 0.50609 | 0.35193 | 0.48234 | -0.021783 | -0.02375 | 1.3253 |  |  |  |  | 12 | 0.0029344 | 0.00062374 | 4
160 | 0 | 0 | 0.39539 | 0.51039 | 0.38053 | 0.49573 | -0.014862 | -0.014668 | 1.3459 |  |  |  |  | 18 | 0.0028532 | 0.00092705 | 4
192 | 0 | 0 | 0.40915 | 0.51312 | 0.39951 | 0.50078 | -0.0096353 | -0.012343 | 1.604 |  |  |  |  | 24 | 0.0027406 | 0.0012202 | 4
224 | 0 | 0 | 0.41815 | 0.51491 | 0.41308 | 0.50619 | -0.005066 | -0.0087265 | 1.4925 |  |  |  |  | 30 | 0.0025981 | 0.0015 | 4
256 | 0 | 0 | 0.42426 | 0.51613 | 0.42123 | 0.50989 | -0.0030292 | -0.0062397 | 1.2391 |  |  |  |  | 36 | 0.0024271 | 0.0017634 | 4
288 | 0 | 0 | 0.42854 | 0.51698 | 0.42645 | 0.5122 | -0.0020984 | -0.0047766 | 1.1565 |  |  |  |  | 42 | 0.0022294 | 0.0020074 | 4
320 | 0 | 0 | 0.43165 | 0.5176 | 0.42791 | 0.51283 | -0.0037423 | -0.0047655 | 2.0797 |  |  |  |  | 48 | 0.0020074 | 0.0022294 | 4
352 | 0 | 0 | 0.43395 | 0.51805 | 0.4325 | 0.51424 | -0.0014507 | -0.0038139 | 1.858 |  |  |  |  | 54 | 0.0017634 | 0.0024271 | 4
384 | 0 | 0 | 0.43571 | 0.5184 | 0.43718 | 0.51584 | 0.0014763 | -0.0025638 | 0.6707 |  |  |  |  | 60 | 0.0015 | 0.0025981 | 4
416 | 0 | 0 | 0.43707 | 0.51867 | 0.43616 | 0.51582 | -0.00091122 | -0.0028504 | 1.606 |  |  |  |  | 66 | 0.0012202 | 0.0027406 | 4
448 | 0 | 0 | 0.43814 | 0.51888 | 0.43924 | 0.5169 | 0.0010942 | -0.0019883 | 1.2572 |  |  |  |  | 72 | 0.00092705 | 0.0028532 | 4
480 | 0 | 0 | 0.43901 | 0.51906 | 0.43969 | 0.51707 | 0.00068747 | -0.0019876 | 1.2312 |  |  |  |  | 78 | 0.00062374 | 0.0029344 | 4
512 | 0 | 0 | 0.43971 | 0.5192 | 0.4406 | 0.51751 | 0.00089036 | -0.0016804 | 1.2998 |  |  |  |  | 84 | 0.00031359 | 0.0029836 | 4
544 | 0 | 0 | 0.44028 | 0.51931 | 0.4427 | 0.51869 | 0.0024136 | -0.00062164 | 0.4898 |  |  |  |  | 90 | 1.8377e-19 | 0.003 | 4
576 | 0 | 0 | 0.44076 | 0.51941 | 0.44232 | 0.51897 | 0.0015539 | -0.0004392 | 0.3884 |  |  |  |  | 96 | -0.00031359 | 0.0029836 | 4
608 | 0 | 0 | 0.44117 | 0.51949 | 0.44449 | 0.51901 | 0.0033233 | -0.00047353 | 0.8209 |  |  |  |  | 102 | -0.00062374 | 0.0029344 | 4
640 | 0 | 0 | 0.44151 | 0.51955 | 0.44269 | 0.51856 | 0.0011831 | -0.00099738 | 0.9665 |  |  |  |  | 108 | -0.00092705 | 0.0028532 | 4
672 | 0 | 0 | 0.4418 | 0.51961 | 0.44434 | 0.51911 | 0.0025386 | -0.00050411 | 0.8188 |  |  |  |  | 114 | -0.0012202 | 0.0027406 | 4
704 | 0 | 0 | 0.44205 | 0.51966 | 0.44401 | 0.51908 | 0.0019541 | -0.00058022 | 0.5173 |  |  |  |  | 120 | -0.0015 | 0.0025981 | 4
736 | 0 | 0 | 0.44227 | 0.5197 | 0.44482 | 0.5193 | 0.0025463 | -0.00040001 | 0.8228 |  |  |  |  | 126 | -0.0017634 | 0.0024271 | 4
768 | 0 | 0 | 0.44246 | 0.51974 | 0.44472 | 0.51979 | 0.002266 | 5.2788e-05 | 0.9056 |  |  |  |  | 132 | -0.0020074 | 0.0022294 | 4
800 | 0 | 0 | 0.44262 | 0.51977 | 0.44389 | 0.51962 | 0.0012647 | -0.00015568 | 0.3064 |  |  |  |  | 138 | -0.0022294 | 0.0020074 | 4
832 | 0 | 0 | 0.44277 | 0.5198 | 0.44505 | 0.5201 | 0.0022809 | 0.00029333 | 1.3896 |  |  |  |  | 144 | -0.0024271 | 0.0017634 | 4
864 | 0 | 0 | 0.4429 | 0.51983 | 0.44291 | 0.51916 | 1.0987e-05 | -0.00066903 | 0.9582 |  |  |  |  | 150 | -0.0025981 | 0.0015 | 4
896 | 0 | 0 | 0.44302 | 0.51985 | 0.44339 | 0.51919 | 0.00037317 | -0.00066016 | 1.3735 |  |  |  |  | 156 | -0.0027406 | 0.0012202 | 4
928 | 0 | 0 | 0.44312 | 0.51987 | 0.44474 | 0.51981 | 0.001625 | -5.9824e-05 | 0.616 |  |  |  |  | 162 | -0.0028532 | 0.00092705 | 4
960 | 0 | 0 | 0.44321 | 0.51989 | 0.44449 | 0.51962 | 0.0012784 | -0.00027315 | 0.5372 |  |  |  |  | 168 | -0.0029344 | 0.00062374 | 4
992 | 0 | 0 | 0.44329 | 0.51991 | 0.4456 | 0.52001 | 0.0023104 | 0.00010494 | 1.9855 |  |  |  |  | 174 | -0.0029836 | 0.00031359 | 4
1024 | 0 | 0 | 0.44337 | 0.51992 | 0.44459 | 0.51983 | 0.0012251 | -8.7529e-05 | 0.8667 |  |  |  |  | 180 | -0.003 | 3.6754e-19 | 4
0 | 32 | 0 | 0.18608 | 0.49614 | 0.16235 | 0.44826 | -0.023729 | -0.047883 | 0.735 |  |  |  |  | 186 | -0.0029836 | -0.00031359 | 4
0 | 64 | 0 | 0.15272 | 0.52683 | 0.14155 | 0.502 | -0.011166 | -0.024831 | 0.7778 |  |  |  |  | 192 | -0.0029344 | -0.00062374 | 4
0 | 96 | 0 | 0.13598 | 0.54221 | 0.12911 | 0.52645 | -0.0068724 | -0.015759 | 1.0162 |  |  |  |  | 198 | -0.0028532 | -0.00092705 | 4
0 | 128 | 0 | 0.12822 | 0.54934 | 0.12554 | 0.54148 | -0.0026838 | -0.0078631 | 0.7253 |  |  |  |  | 204 | -0.0027406 | -0.0012202 | 4
0 | 160 | 0 | 0.12428 | 0.55297 | 0.12447 | 0.54749 | 0.00019459 | -0.0054717 | 0.9254 |  |  |  |  | 210 | -0.0025981 | -0.0015 | 4
0 | 192 | 0 | 0.12207 | 0.555 | 0.12038 | 0.55144 | -0.0016909 | -0.0035581 | 0.8539 |  |  |  |  | 216 | -0.0024271 | -0.0017634 | 4
0 | 224 | 0 | 0.12073 | 0.55623 | 0.12004 | 0.55427 | -0.00069258 | -0.001962 | 0.7964 |  |  |  |  | 222 | -0.0022294 | -0.0020074 | 4
0 | 256 | 0 | 0.11986 | 0.55702 | 0.11776 | 0.55651 | -0.0021057 | -0.00051013 | 0.5823 |  |  |  |  | 228 | -0.0020074 | -0.0022294 | 4
0 | 288 | 0 | 0.11927 | 0.55756 | 0.11827 | 0.55644 | -0.0010074 | -0.0011285 | 0.688 |  |  |  |  | 234 | -0.0017634 | -0.0024271 | 4
0 | 320 | 0 | 0.11886 | 0.55795 | 0.1201 | 0.55795 | 0.0012436 | -1.1676e-06 | 0.5579 |  |  |  |  | 240 | -0.0015 | -0.0025981 | 4
0 | 352 | 0 | 0.11855 | 0.55823 | 0.11833 | 0.55768 | -0.00022016 | -0.0005477 | 0.3015 |  |  |  |  | 246 | -0.0012202 | -0.0027406 | 4
0 | 384 | 0 | 0.11833 | 0.55844 | 0.11883 | 0.55801 | 0.00050357 | -0.00042948 | 0.5038 |  |  |  |  | 252 | -0.00092705 | -0.0028532 | 4
0 | 416 | 0 | 0.11815 | 0.5586 | 0.11752 | 0.55821 | -0.00063204 | -0.00039217 | 0.4291 |  |  |  |  | 258 | -0.00062374 | -0.0029344 | 4
0 | 448 | 0 | 0.11801 | 0.55872 | 0.1176 | 0.5587 | -0.00041217 | -2.032e-05 | 0.2331 |  |  |  |  | 264 | -0.00031359 | -0.0029836 | 4
0 | 480 | 0 | 0.1179 | 0.55883 | 0.1175 | 0.55867 | -0.00040655 | -0.00015099 | 0.5038 |  |  |  |  | 270 | -5.5132e-19 | -0.003 | 4
0 | 512 | 0 | 0.11781 | 0.55891 | 0.11734 | 0.55844 | -0.00047575 | -0.00047074 | 0.4441 |  |  |  |  | 276 | 0.00031359 | -0.0029836 | 4
0 | 544 | 0 | 0.11774 | 0.55897 | 0.11801 | 0.55907 | 0.00027303 | 9.9742e-05 | 0.3506 |  |  |  |  | 282 | 0.00062374 | -0.0029344 | 4
0 | 576 | 0 | 0.11768 | 0.55903 | 0.11835 | 0.55959 | 0.0006652 | 0.00056546 | 0.6929 |  |  |  |  | 288 | 0.00092705 | -0.0028532 | 4
0 | 608 | 0 | 0.11763 | 0.55908 | 0.11775 | 0.55908 | 0.00011932 | 1.1936e-06 | 0.3395 |  |  |  |  | 294 | 0.0012202 | -0.0027406 | 4
0 | 640 | 0 | 0.11759 | 0.55911 | 0.11768 | 0.55887 | 9.5492e-05 | -0.00024244 | 0.5166 |  |  |  |  | 300 | 0.0015 | -0.0025981 | 4
0 | 672 | 0 | 0.11755 | 0.55915 | 0.11797 | 0.55927 | 0.00042317 | 0.00012567 | 0.6724 |  |  |  |  | 306 | 0.0017634 | -0.0024271 | 4
0 | 704 | 0 | 0.11752 | 0.55918 | 0.11791 | 0.55927 | 0.00039153 | 9.168e-05 | 0.4753 |  |  |  |  | 312 | 0.0020074 | -0.0022294 | 4
0 | 736 | 0 | 0.11749 | 0.5592 | 0.11726 | 0.55951 | -0.00022748 | 0.00031034 | 0.1619 |  |  |  |  | 318 | 0.0022294 | -0.0020074 | 4
0 | 768 | 0 | 0.11747 | 0.55922 | 0.11747 | 0.55946 | -3.2796e-06 | 0.00023148 | 0.1396 |  |  |  |  | 324 | 0.0024271 | -0.0017634 | 4
0 | 800 | 0 | 0.11745 | 0.55924 | 0.11752 | 0.55905 | 7.0274e-05 | -0.00018879 | 0.508 |  |  |  |  | 330 | 0.0025981 | -0.0015 | 4
0 | 832 | 0 | 0.11743 | 0.55926 | 0.11742 | 0.55916 | -1.0563e-05 | -0.00010051 | 0.2179 |  |  |  |  | 336 | 0.0027406 | -0.0012202 | 4
0 | 864 | 0 | 0.11741 | 0.55927 | 0.11778 | 0.55921 | 0.00036332 | -6.795e-05 | 0.5228 |  |  |  |  | 342 | 0.0028532 | -0.00092705 | 4
0 | 896 | 0 | 0.1174 | 0.55929 | 0.11781 | 0.55951 | 0.00041064 | 0.00022406 | 0.5118 |  |  |  |  | 348 | 0.0029344 | -0.00062374 | 4
0 | 928 | 0 | 0.11739 | 0.5593 | 0.11802 | 0.55949 | 0.00063232 | 0.00019348 | 0.6876 |  |  |  |  | 354 | 0.0029836 | -0.00031359 | 4
0 | 960 | 0 | 0.11738 | 0.55931 | 0.1181 | 0.55947 | 0.00072918 | 0.00016105 | 0.8656 |  |  |  |  | 360 | 0.003 | -7.3509e-19 | 4
0 | 992 | 0 | 0.11736 | 0.55932 | 0.11799 | 0.55971 | 0.00062908 | 0.0003871 | 0.8238 | [7 empty] | 4
0 | 1024 | 0 | 0.11736 | 0.55933 | 0.11773 | 0.55932 | 0.00037275 | -4.1429e-06 | 0.4086 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 32 | 0.20526 | 0.4281 | 0.17238 | 0.3836 | -0.032876 | -0.044502 | 0.564 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 64 | 0.19447 | 0.33439 | 0.17325 | 0.3178 | -0.021225 | -0.016586 | 0.2991 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 96 | 0.18632 | 0.26342 | 0.17334 | 0.26149 | -0.012976 | -0.0019278 | 0.2106 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 128 | 0.18149 | 0.2216 | 0.17373 | 0.2198 | -0.0077614 | -0.0018062 | 0.1865 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 160 | 0.17872 | 0.19746 | 0.1743 | 0.19334 | -0.0044138 | -0.0041199 | 0.1122 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 192 | 0.17704 | 0.18295 | 0.17428 | 0.18136 | -0.0027646 | -0.0015943 | 0.2336 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 224 | 0.17599 | 0.17377 | 0.17453 | 0.17139 | -0.0014553 | -0.002377 | 0.0613 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 256 | 0.17528 | 0.16768 | 0.17417 | 0.16757 | -0.0011141 | -0.0001078 | 0.1201 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 288 | 0.1748 | 0.16346 | 0.17446 | 0.16281 | -0.0003444 | -0.00064951 | 0.3867 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 320 | 0.17445 | 0.16045 | 0.17436 | 0.16064 | -9.703e-05 | 0.00019246 | 0.7381 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 352 | 0.1742 | 0.15822 | 0.17457 | 0.1574 | 0.00037098 | -0.00081649 | 0.4579 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 384 | 0.174 | 0.15654 | 0.17449 | 0.15636 | 0.00048324 | -0.00017605 | 0.7263 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 416 | 0.17385 | 0.15524 | 0.17444 | 0.15537 | 0.00059145 | 0.00013006 | 0.9552 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 448 | 0.17374 | 0.15422 | 0.1745 | 0.15415 | 0.00076058 | -6.2946e-05 | 0.6345 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 480 | 0.17364 | 0.1534 | 0.17432 | 0.1542 | 0.0006749 | 0.00079885 | 0.9909 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 512 | 0.17356 | 0.15273 | 0.17448 | 0.15284 | 0.00091776 | 0.00010447 | 0.7021 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 544 | 0.1735 | 0.15219 | 0.17448 | 0.15238 | 0.00098332 | 0.00019288 | 1.0175 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 576 | 0.17345 | 0.15174 | 0.17449 | 0.15192 | 0.0010421 | 0.00018469 | 0.7323 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 608 | 0.17341 | 0.15136 | 0.17442 | 0.15178 | 0.0010159 | 0.00042551 | 0.5037 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 640 | 0.17337 | 0.15103 | 0.17438 | 0.15173 | 0.0010078 | 0.00069894 | 0.908 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 672 | 0.17334 | 0.15076 | 0.17449 | 0.151 | 0.0011498 | 0.0002452 | 0.8589 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 704 | 0.17331 | 0.15052 | 0.1745 | 0.1507 | 0.0011878 | 0.00017227 | 0.6704 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 736 | 0.17329 | 0.15032 | 0.17451 | 0.15048 | 0.0012231 | 0.00016162 | 0.5879 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 768 | 0.17327 | 0.15014 | 0.17446 | 0.15054 | 0.0011914 | 0.00039889 | 0.4364 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 800 | 0.17325 | 0.14998 | 0.17453 | 0.15001 | 0.0012849 | 2.6117e-05 | 0.4732 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 832 | 0.17323 | 0.14985 | 0.17454 | 0.14988 | 0.0013101 | 3.0026e-05 | 0.483 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 864 | 0.17322 | 0.14973 | 0.17451 | 0.1499 | 0.0012933 | 0.00016991 | 0.4995 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 896 | 0.17321 | 0.14962 | 0.17443 | 0.15014 | 0.0012216 | 0.000521 | 0.5255 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 928 | 0.17319 | 0.14952 | 0.17443 | 0.15001 | 0.0012344 | 0.00048631 | 0.5406 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 960 | 0.17318 | 0.14943 | 0.17445 | 0.1498 | 0.0012654 | 0.00036257 | 0.5955 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 992 | 0.17318 | 0.14936 | 0.17435 | 0.1501 | 0.0011737 | 0.00074071 | 0.5351 | [7 empty] | 4
0 | 0 | 1024 | 0.17317 | 0.14929 | 0.17431 | 0.15016 | 0.0011424 | 0.00087102 | 0.5755 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 128 | 0.14115 | 0.43369 | 0.1393 | 0.43494 | -0.0018506 | 0.0012521 | 0.2779 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 256 | 0.15739 | 0.28843 | 0.15748 | 0.28934 | 9.1968e-05 | 0.00091519 | 0.2564 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 384 | 0.16497 | 0.22065 | 0.16573 | 0.22159 | 0.00076588 | 0.00093576 | 0.6313 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 512 | 0.16836 | 0.19028 | 0.16896 | 0.19088 | 0.00059197 | 0.00060067 | 0.2552 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 640 | 0.17006 | 0.17509 | 0.17069 | 0.1746 | 0.00063038 | -0.00048666 | 0.3487 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 768 | 0.17101 | 0.16665 | 0.17158 | 0.16728 | 0.00057821 | 0.00063606 | 0.4017 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 896 | 0.17158 | 0.16155 | 0.17221 | 0.16204 | 0.0006352 | 0.00049089 | 0.5537 | [7 empty] | 4
0 | 128 | 1023 | 0.17194 | 0.15828 | 0.17257 | 0.159 | 0.00062482 | 0.00071192 | 0.6532 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 128 | 0.12457 | 0.52083 | 0.12198 | 0.52054 | -0.0025917 | -0.00028812 | 0.6923 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 256 | 0.13628 | 0.43088 | 0.13485 | 0.42932 | -0.0014277 | -0.0015542 | 0.6051 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 384 | 0.1476 | 0.34393 | 0.14667 | 0.34525 | -0.00092564 | 0.0013196 | 0.5781 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 512 | 0.15562 | 0.28226 | 0.15536 | 0.28337 | -0.0002662 | 0.0011108 | 0.4014 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 640 | 0.16083 | 0.24224 | 0.16101 | 0.2435 | 0.00017798 | 0.0012595 | 0.5039 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 768 | 0.1642 | 0.21637 | 0.16458 | 0.21668 | 0.0003803 | 0.00030272 | 0.2562 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 896 | 0.16643 | 0.19924 | 0.16713 | 0.20009 | 0.00069999 | 0.00084708 | 0.3148 | [7 empty] | 4
0 | 256 | 1023 | 0.16794 | 0.1876 | 0.16835 | 0.18925 | 0.00040835 | 0.0016516 | 0.1527 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 128 | 0.12046 | 0.54248 | 0.12122 | 0.54274 | 0.00076131 | 0.0002623 | 0.4348 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 256 | 0.12691 | 0.4941 | 0.12693 | 0.49359 | 2.2085e-05 | -0.00051067 | 0.2194 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 384 | 0.13541 | 0.43038 | 0.13525 | 0.43067 | -0.00015939 | 0.00029388 | 0.1779 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 512 | 0.14355 | 0.36942 | 0.14409 | 0.37093 | 0.00054191 | 0.0015135 | 0.6348 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 640 | 0.15022 | 0.31943 | 0.15014 | 0.31916 | -8.2337e-05 | -0.00027186 | 0.2696 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 768 | 0.15532 | 0.28121 | 0.15556 | 0.28188 | 0.00023509 | 0.00066604 | 0.0772 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 896 | 0.15912 | 0.25272 | 0.15939 | 0.25316 | 0.00026372 | 0.00043875 | 0.2431 | [7 empty] | 4
0 | 384 | 1023 | 0.16193 | 0.23168 | 0.16215 | 0.23309 | 0.0002243 | 0.0014105 | 0.1119 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 128 | 0.11898 | 0.55022 | 0.11873 | 0.55034 | -0.00025519 | 0.00012264 | 0.0943 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 256 | 0.12281 | 0.5218 | 0.12213 | 0.52151 | -0.00067422 | -0.00029112 | 0.4333 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 384 | 0.12859 | 0.47879 | 0.12861 | 0.4784 | 1.7382e-05 | -0.00039292 | 0.2416 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 512 | 0.13513 | 0.43021 | 0.13464 | 0.42982 | -0.00048362 | -0.00039019 | 0.4443 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 640 | 0.14141 | 0.38349 | 0.14107 | 0.38369 | -0.00034671 | 0.00019676 | 0.3373 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 768 | 0.14692 | 0.34255 | 0.14715 | 0.3434 | 0.00022491 | 0.00085831 | 0.5041 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 896 | 0.15151 | 0.30847 | 0.15189 | 0.30989 | 0.00037836 | 0.0014171 | 0.8204 | [7 empty] | 4
0 | 512 | 1023 | 0.1552 | 0.28106 | 0.15506 | 0.28275 | -0.0001337 | 0.0016886 | 0.5457 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 128 | 0.11831 | 0.55374 | 0.11807 | 0.55334 | -0.0002467 | -0.00039915 | 0.4545 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 256 | 0.12077 | 0.53551 | 0.12013 | 0.53522 | -0.00064614 | -0.00029306 | 0.5272 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 384 | 0.12477 | 0.50592 | 0.12453 | 0.50506 | -0.00023512 | -0.00086617 | 0.7317 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 512 | 0.12972 | 0.46923 | 0.12969 | 0.46799 | -3.5839e-05 | -0.0012389 | 0.9671 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 640 | 0.135 | 0.43014 | 0.13545 | 0.4294 | 0.00044602 | -0.00073994 | 0.685 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 768 | 0.14011 | 0.39234 | 0.14035 | 0.39094 | 0.00024175 | -0.0013909 | 1.0925 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 896 | 0.14475 | 0.35797 | 0.14515 | 0.35858 | 0.00040698 | 0.00060543 | 0.5328 | [7 empty] | 4
0 | 640 | 1023 | 0.14877 | 0.32816 | 0.14901 | 0.32964 | 0.00023917 | 0.0014895 | 0.928 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 128 | 0.11796 | 0.5556 | 0.11801 | 0.55554 | 5.3625e-05 | -6.3888e-05 | 0.321 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 256 | 0.11965 | 0.54309 | 0.11963 | 0.54309 | -1.739e-05 | -4.42e-06 | 0.1254 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 384 | 0.12251 | 0.52196 | 0.12241 | 0.52202 | -9.8283e-05 | 5.9618e-05 | 0.036 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 512 | 0.12626 | 0.49426 | 0.12615 | 0.4932 | -0.00010264 | -0.0010623 | 0.9945 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 640 | 0.13052 | 0.46275 | 0.13069 | 0.46284 | 0.00016804 | 9.0563e-05 | 0.1718 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 768 | 0.13494 | 0.4301 | 0.13505 | 0.42921 | 0.00011031 | -0.0008932 | 0.8366 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 896 | 0.13923 | 0.39838 | 0.13942 | 0.39842 | 0.00019102 | 4.0056e-05 | 0.1821 | [7 empty] | 4
0 | 768 | 1023 | 0.14319 | 0.36911 | 0.14336 | 0.36978 | 0.00017099 | 0.00066644 | 0.4436 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 128 | 0.11775 | 0.5567 | 0.11785 | 0.55668 | 0.00010455 | -1.6591e-05 | 0.2801 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 256 | 0.11897 | 0.54765 | 0.11912 | 0.54767 | 0.0001435 | 1.9082e-05 | 0.3135 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 384 | 0.12109 | 0.53201 | 0.12145 | 0.53169 | 0.00035629 | -0.00032102 | 0.6024 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 512 | 0.12397 | 0.51076 | 0.12453 | 0.51063 | 0.00055785 | -0.00013179 | 0.6548 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 640 | 0.12739 | 0.48553 | 0.12774 | 0.48565 | 0.00035223 | 0.00012593 | 0.4054 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 768 | 0.1311 | 0.45809 | 0.1314 | 0.45789 | 0.00029277 | -0.00019911 | 0.3757 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 896 | 0.1349 | 0.43008 | 0.13501 | 0.42948 | 0.00010822 | -0.0005991 | 0.6453 | [7 empty] | 4
0 | 896 | 1023 | 0.13857 | 0.40297 | 0.13878 | 0.4015 | 0.00021632 | -0.0014696 | 1.6372 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 128 | 0.11762 | 0.55739 | 0.11813 | 0.5572 | 0.00051137 | -0.00018999 | 0.5892 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 256 | 0.11854 | 0.55057 | 0.11924 | 0.55057 | 0.00069736 | 1.1634e-06 | 0.7821 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 384 | 0.12017 | 0.53859 | 0.12101 | 0.53874 | 0.0008394 | 0.0001525 | 0.9906 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 512 | 0.12242 | 0.52194 | 0.12313 | 0.52143 | 0.00071062 | -0.00050826 | 1.0681 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 640 | 0.12518 | 0.50158 | 0.12589 | 0.50133 | 0.00070901 | -0.00024362 | 0.9199 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 768 | 0.12829 | 0.47867 | 0.12909 | 0.47879 | 0.0008007 | 0.00011768 | 0.9352 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 896 | 0.13157 | 0.45442 | 0.13227 | 0.45374 | 0.0007008 | -0.00067656 | 1.1139 | [7 empty] | 4
0 | 1023 | 1023 | 0.13487 | 0.43007 | 0.13571 | 0.43013 | 0.00083791 | 5.8079e-05 | 0.9378 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 128 | 0.27142 | 0.32371 | 0.2668 | 0.31875 | -0.0046267 | -0.0049617 | 0.2936 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 256 | 0.20778 | 0.21024 | 0.20507 | 0.20556 | -0.0027115 | -0.0046736 | 0.2553 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 384 | 0.18891 | 0.17658 | 0.18914 | 0.17677 | 0.00023603 | 0.00018773 | 0.1979 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 512 | 0.1818 | 0.1639 | 0.1828 | 0.16405 | 0.0010066 | 0.00015108 | 0.3984 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 640 | 0.1785 | 0.15802 | 0.17923 | 0.15773 | 0.00073549 | -0.00029413 | 0.3106 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 768 | 0.17673 | 0.15487 | 0.17758 | 0.15469 | 0.00085161 | -0.0001827 | 0.3704 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 896 | 0.17569 | 0.15301 | 0.17637 | 0.15267 | 0.00068062 | -0.0003366 | 0.5561 | [7 empty] | 4
128 | 0 | 1023 | 0.17503 | 0.15183 | 0.17568 | 0.15205 | 0.00065111 | 0.00021786 | 0.6702 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 0 | 0.19582 | 0.5431 | 0.19076 | 0.5348 | -0.0050568 | -0.0082989 | 1.1527 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 256 | 0.18229 | 0.30853 | 0.18227 | 0.30759 | -2.0984e-05 | -0.00094522 | 0.2724 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 384 | 0.17803 | 0.23466 | 0.17915 | 0.23549 | 0.0011137 | 0.00083862 | 0.2938 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 512 | 0.176 | 0.19941 | 0.17661 | 0.19881 | 0.00060857 | -0.00060031 | 0.3623 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 640 | 0.17495 | 0.18124 | 0.17589 | 0.1814 | 0.00093237 | 0.00015656 | 0.3035 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 768 | 0.17436 | 0.17098 | 0.17511 | 0.17148 | 0.00074968 | 0.00049093 | 0.3409 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 896 | 0.174 | 0.16474 | 0.17468 | 0.16553 | 0.00068068 | 0.00079882 | 0.3672 | [7 empty] | 4
128 | 128 | 1023 | 0.17377 | 0.16071 | 0.17439 | 0.16174 | 0.00062092 | 0.0010275 | 0.4365 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 0 | 0.13973 | 0.55477 | 0.14115 | 0.55324 | 0.001421 | -0.0015228 | 0.5217 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 128 | 0.14251 | 0.52079 | 0.14437 | 0.521 | 0.0018551 | 0.00020633 | 0.5279 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 256 | 0.14957 | 0.43473 | 0.15108 | 0.43369 | 0.0015111 | -0.0010364 | 0.5618 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 384 | 0.15658 | 0.34926 | 0.15748 | 0.35183 | 0.00090502 | 0.0025698 | 0.804 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 512 | 0.16166 | 0.28724 | 0.16279 | 0.28882 | 0.00113 | 0.0015792 | 0.5834 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 640 | 0.16502 | 0.24634 | 0.16536 | 0.24719 | 0.0003449 | 0.00085039 | 0.1 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 768 | 0.16721 | 0.21964 | 0.16781 | 0.21912 | 0.00060536 | -0.00051986 | 0.5218 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 896 | 0.16867 | 0.20182 | 0.16938 | 0.20307 | 0.00070889 | 0.0012451 | 0.3154 | [7 empty] | 4
128 | 256 | 1023 | 0.16966 | 0.18967 | 0.1701 | 0.19118 | 0.00044012 | 0.001518 | 0.2348 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 0 | 0.12695 | 0.55742 | 0.12637 | 0.55696 | -0.00058217 | -0.00046568 | 0.4256 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 128 | 0.1287 | 0.54191 | 0.12697 | 0.54056 | -0.0017256 | -0.0013429 | 1.0422 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 256 | 0.13402 | 0.49468 | 0.13334 | 0.493 | -0.00068237 | -0.0016786 | 0.8623 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 384 | 0.14108 | 0.43203 | 0.13988 | 0.43105 | -0.0012068 | -0.00097475 | 0.7754 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 512 | 0.14789 | 0.37159 | 0.14782 | 0.37179 | -7.1735e-05 | 0.00020125 | 0.0875 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 640 | 0.15352 | 0.32168 | 0.15337 | 0.32203 | -0.00014856 | 0.00035039 | 0.127 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 768 | 0.15784 | 0.2833 | 0.15801 | 0.28443 | 0.00016221 | 0.0011356 | 0.2889 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 896 | 0.16108 | 0.25456 | 0.16127 | 0.25536 | 0.00018478 | 0.00080694 | 0.0407 | [7 empty] | 4
128 | 384 | 1023 | 0.16348 | 0.23326 | 0.16365 | 0.23486 | 0.00017151 | 0.0016006 | 0.1575 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 0 | 0.12248 | 0.55835 | 0.1239 | 0.5582 | 0.0014185 | -0.00015668 | 0.8926 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 128 | 0.12354 | 0.54979 | 0.12448 | 0.54946 | 0.00093515 | -0.00033511 | 0.5852 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 256 | 0.127 | 0.52178 | 0.12716 | 0.52112 | 0.00016611 | -0.00065449 | 0.4752 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 384 | 0.13224 | 0.47927 | 0.1327 | 0.47853 | 0.00045735 | -0.00073687 | 0.5081 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 512 | 0.13818 | 0.4311 | 0.13815 | 0.42977 | -2.6115e-05 | -0.001335 | 0.8655 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 640 | 0.14391 | 0.38462 | 0.1439 | 0.38426 | -1.2978e-05 | -0.00036135 | 0.3855 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 768 | 0.14895 | 0.34376 | 0.1496 | 0.34417 | 0.00065123 | 0.00041072 | 0.3916 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 896 | 0.15316 | 0.30966 | 0.15382 | 0.31072 | 0.00066424 | 0.0010597 | 0.6812 | [7 empty] | 4
128 | 512 | 1023 | 0.15655 | 0.28218 | 0.15682 | 0.28488 | 0.00027652 | 0.0027053 | 1.2271 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 0 | 0.12047 | 0.55877 | 0.12075 | 0.5589 | 0.00027958 | 0.00012689 | 0.3166 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 128 | 0.12115 | 0.55344 | 0.12119 | 0.55349 | 3.373e-05 | 4.9848e-05 | 0.1774 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 256 | 0.12347 | 0.53538 | 0.12277 | 0.53585 | -0.00069742 | 0.00047087 | 0.5261 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 384 | 0.12723 | 0.50603 | 0.12694 | 0.50587 | -0.00028973 | -0.0001607 | 0.2442 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 512 | 0.1319 | 0.46958 | 0.13177 | 0.46925 | -0.0001257 | -0.00033258 | 0.2744 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 640 | 0.13688 | 0.43069 | 0.13743 | 0.43095 | 0.00054584 | 0.00026628 | 0.5286 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 768 | 0.14171 | 0.39301 | 0.14184 | 0.39252 | 0.00013636 | -0.00048657 | 0.3935 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 896 | 0.1461 | 0.3587 | 0.14616 | 0.3588 | 6.0334e-05 | 0.0001004 | 0.074 | [7 empty] | 4
128 | 640 | 1023 | 0.14992 | 0.3289 | 0.14974 | 0.33031 | -0.00017562 | 0.0014074 | 0.8686 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 0 | 0.11941 | 0.55899 | 0.11988 | 0.55942 | 0.00047249 | 0.00042903 | 0.5546 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 128 | 0.11988 | 0.55539 | 0.1204 | 0.5555 | 0.00051666 | 0.00010973 | 0.5052 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 256 | 0.1215 | 0.54296 | 0.12169 | 0.54241 | 0.000185 | -0.00054536 | 0.642 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 384 | 0.12425 | 0.52195 | 0.12467 | 0.52225 | 0.0004255 | 0.00030087 | 0.4754 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 512 | 0.12785 | 0.49439 | 0.12816 | 0.49379 | 0.00031686 | -0.00059368 | 0.5705 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 640 | 0.13195 | 0.46301 | 0.13251 | 0.46355 | 0.00056608 | 0.00054297 | 0.7155 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 768 | 0.1362 | 0.43047 | 0.13657 | 0.4303 | 0.00037353 | -0.00016638 | 0.3513 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 896 | 0.14033 | 0.39882 | 0.14072 | 0.39944 | 0.00038566 | 0.00061869 | 0.6301 | [7 empty] | 4
128 | 768 | 1023 | 0.14415 | 0.3696 | 0.14425 | 0.36974 | 0.00010324 | 0.00014394 | 0.0312 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 0 | 0.11878 | 0.55912 | 0.11931 | 0.55926 | 0.00052488 | 0.0001428 | 0.6304 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 128 | 0.11913 | 0.55654 | 0.1194 | 0.55644 | 0.00027062 | -0.00010314 | 0.4884 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 256 | 0.12031 | 0.54754 | 0.12062 | 0.54748 | 0.00030621 | -6.2778e-05 | 0.3994 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 384 | 0.12237 | 0.53196 | 0.12271 | 0.53167 | 0.00033852 | -0.00029122 | 0.4916 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 512 | 0.12517 | 0.5108 | 0.1258 | 0.51058 | 0.00062917 | -0.00021839 | 0.6766 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 640 | 0.12849 | 0.48565 | 0.12892 | 0.48576 | 0.00042559 | 0.00011115 | 0.4853 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 768 | 0.13211 | 0.45829 | 0.13253 | 0.45806 | 0.00042882 | -0.00022868 | 0.5224 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 896 | 0.1358 | 0.43034 | 0.13621 | 0.43078 | 0.0004119 | 0.00044142 | 0.5994 | [7 empty] | 4
128 | 896 | 1023 | 0.13937 | 0.40328 | 0.13959 | 0.40174 | 0.00021285 | -0.0015404 | 1.7013 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 0 | 0.11839 | 0.5592 | 0.11906 | 0.55927 | 0.00066459 | 6.3254e-05 | 0.7426 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 128 | 0.11865 | 0.55727 | 0.11942 | 0.55718 | 0.00077238 | -9.327e-05 | 0.859 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 256 | 0.11955 | 0.55047 | 0.1205 | 0.5506 | 0.00094394 | 0.00012671 | 1.0794 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 384 | 0.12114 | 0.53853 | 0.12195 | 0.53815 | 0.00081054 | -0.00038248 | 1.0814 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 512 | 0.12335 | 0.52194 | 0.1243 | 0.5215 | 0.00094879 | -0.00043325 | 1.2622 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 640 | 0.12605 | 0.50163 | 0.12696 | 0.50158 | 0.00090988 | -4.3491e-05 | 1.1024 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 768 | 0.12909 | 0.47878 | 0.12967 | 0.47841 | 0.000578 | -0.00036638 | 0.8172 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 896 | 0.13231 | 0.45457 | 0.13273 | 0.4534 | 0.00042143 | -0.001171 | 1.4626 | [7 empty] | 4
128 | 1023 | 1023 | 0.13555 | 0.43026 | 0.13622 | 0.42993 | 0.00067598 | -0.000338 | 0.8727 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 128 | 0.36682 | 0.43203 | 0.36248 | 0.42748 | -0.0043389 | -0.0045546 | 1.1503 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 256 | 0.27941 | 0.30404 | 0.27714 | 0.29994 | -0.0022676 | -0.0041028 | 0.6524 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 384 | 0.23116 | 0.23339 | 0.23069 | 0.23163 | -0.00046874 | -0.0017659 | 0.2001 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 512 | 0.20767 | 0.19899 | 0.20831 | 0.19867 | 0.00063844 | -0.00032213 | 0.2654 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 640 | 0.19544 | 0.18109 | 0.19553 | 0.17969 | 9.1513e-05 | -0.0013906 | 0.0816 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 768 | 0.1885 | 0.17092 | 0.18933 | 0.17071 | 0.00083704 | -0.00020826 | 0.312 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 896 | 0.18425 | 0.16471 | 0.18445 | 0.16389 | 0.00019779 | -0.00082177 | 0.1655 | [7 empty] | 4
256 | 0 | 1023 | 0.18152 | 0.1607 | 0.18212 | 0.16085 | 0.00060611 | 0.00014564 | 0.3212 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 0 | 0.30385 | 0.53312 | 0.30545 | 0.53002 | 0.001598 | -0.003097 | 0.7121 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 128 | 0.28388 | 0.47437 | 0.28312 | 0.47243 | -0.00076344 | -0.0019368 | 0.5849 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 256 | 0.24461 | 0.35884 | 0.24482 | 0.3606 | 0.00020698 | 0.0017607 | 0.4742 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 384 | 0.21637 | 0.27574 | 0.21503 | 0.27456 | -0.0013309 | -0.0011756 | 0.3771 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 512 | 0.20028 | 0.22842 | 0.19873 | 0.22473 | -0.0015581 | -0.0036936 | 0.9141 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 640 | 0.19118 | 0.20165 | 0.19059 | 0.20024 | -0.00059587 | -0.0014083 | 0.3269 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 768 | 0.18578 | 0.18574 | 0.18607 | 0.18551 | 0.00029749 | -0.00023124 | 0.1279 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 896 | 0.18238 | 0.17575 | 0.18278 | 0.17569 | 0.00040026 | -5.1296e-05 | 0.2422 | [7 empty] | 4
256 | 128 | 1023 | 0.18015 | 0.16918 | 0.1807 | 0.17038 | 0.00054988 | 0.0012007 | 0.2901 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 0 | 0.19467 | 0.54852 | 0.19374 | 0.5479 | -0.00093051 | -0.00062081 | 0.4501 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 128 | 0.19317 | 0.52068 | 0.19234 | 0.51986 | -0.00082902 | -0.0008164 | 0.4579 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 384 | 0.18481 | 0.36603 | 0.18494 | 0.36797 | 0.00012944 | 0.0019446 | 0.723 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 512 | 0.18144 | 0.30353 | 0.18165 | 0.30508 | 0.00021458 | 0.0015483 | 0.4871 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 640 | 0.1791 | 0.26014 | 0.17941 | 0.26155 | 0.00031985 | 0.0014092 | 0.5656 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 768 | 0.17751 | 0.23081 | 0.17768 | 0.2311 | 0.00017382 | 0.00029723 | 0.2025 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 896 | 0.17643 | 0.21078 | 0.17703 | 0.21199 | 0.00060529 | 0.001207 | 0.3205 | [7 empty] | 4
256 | 256 | 1023 | 0.17568 | 0.1969 | 0.17642 | 0.19843 | 0.00073668 | 0.0015328 | 0.4185 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 0 | 0.15452 | 0.55418 | 0.15535 | 0.5538 | 0.0008298 | -0.00038627 | 0.501 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 128 | 0.15516 | 0.54008 | 0.15594 | 0.53979 | 0.00078099 | -0.00028789 | 0.4439 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 256 | 0.15715 | 0.49658 | 0.15791 | 0.4965 | 0.00075769 | -7.7915e-05 | 0.3239 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 384 | 0.15985 | 0.43748 | 0.16007 | 0.43698 | 0.0002205 | -0.00049155 | 0.2668 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 512 | 0.16252 | 0.37892 | 0.16341 | 0.37943 | 0.00088826 | 0.00051063 | 0.4399 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 640 | 0.16479 | 0.32937 | 0.1651 | 0.33062 | 0.00031644 | 0.0012505 | 0.5035 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 768 | 0.16656 | 0.2905 | 0.16746 | 0.29204 | 0.00090311 | 0.0015423 | 0.7451 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 896 | 0.16791 | 0.26096 | 0.16788 | 0.26091 | -2.5437e-05 | -4.2846e-05 | 0.5129 | [7 empty] | 4
256 | 384 | 1023 | 0.16892 | 0.23882 | 0.16883 | 0.24008 | -8.6799e-05 | 0.0012606 | 0.1934 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 0 | 0.13823 | 0.55648 | 0.13961 | 0.55679 | 0.0013856 | 0.00031168 | 0.8909 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 128 | 0.13892 | 0.54837 | 0.1403 | 0.5484 | 0.00138 | 3.1082e-05 | 0.8668 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 256 | 0.14119 | 0.5217 | 0.14257 | 0.52229 | 0.00138 | 0.0005875 | 0.9466 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 384 | 0.14468 | 0.48089 | 0.14569 | 0.48192 | 0.0010173 | 0.0010309 | 0.9182 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 512 | 0.14866 | 0.43415 | 0.14918 | 0.43448 | 0.00051484 | 0.00032861 | 0.3528 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 640 | 0.15256 | 0.38852 | 0.15287 | 0.38906 | 0.000309 | 0.00053538 | 0.299 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 768 | 0.15602 | 0.34798 | 0.15645 | 0.34789 | 0.00043426 | -8.9635e-05 | 0.3123 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 896 | 0.15893 | 0.31384 | 0.15921 | 0.31497 | 0.00027829 | 0.0011282 | 0.458 | [7 empty] | 4
256 | 512 | 1023 | 0.1613 | 0.2861 | 0.16148 | 0.28784 | 0.00018461 | 0.0017356 | 0.5774 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 0 | 0.13043 | 0.55758 | 0.12989 | 0.55742 | -0.00054021 | -0.00016014 | 0.4372 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 128 | 0.13097 | 0.55243 | 0.1302 | 0.55189 | -0.00077122 | -0.00053821 | 0.7619 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 256 | 0.13279 | 0.53494 | 0.13231 | 0.53521 | -0.00047695 | 0.00027442 | 0.2672 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 384 | 0.13576 | 0.50641 | 0.13531 | 0.50645 | -0.00045444 | 3.5374e-05 | 0.3085 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 512 | 0.13947 | 0.4708 | 0.13942 | 0.4702 | -5.1168e-05 | -0.00059962 | 0.5223 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 640 | 0.14345 | 0.4326 | 0.14378 | 0.43277 | 0.00033012 | 0.00016872 | 0.3346 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 768 | 0.14732 | 0.39537 | 0.14721 | 0.39513 | -0.00011642 | -0.00024094 | 0.2064 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 896 | 0.15087 | 0.36129 | 0.15118 | 0.36256 | 0.00030806 | 0.0012714 | 1.0437 | [7 empty] | 4
256 | 640 | 1023 | 0.15397 | 0.33153 | 0.15371 | 0.33249 | -0.00026238 | 0.00095415 | 0.6216 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 0 | 0.12619 | 0.55818 | 0.1269 | 0.55832 | 0.00070064 | 0.00013936 | 0.6805 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 128 | 0.1266 | 0.55466 | 0.12681 | 0.55461 | 0.0002174 | -5.3722e-05 | 0.3265 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 256 | 0.12799 | 0.5425 | 0.12838 | 0.54238 | 0.00038871 | -0.00011851 | 0.3854 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 384 | 0.13034 | 0.52192 | 0.13118 | 0.52259 | 0.00084047 | 0.00067359 | 0.9708 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 512 | 0.13344 | 0.49484 | 0.13389 | 0.49465 | 0.0004544 | -0.00019413 | 0.4379 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 640 | 0.13697 | 0.46393 | 0.13726 | 0.46384 | 0.00028574 | -9.0117e-05 | 0.238 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 768 | 0.14065 | 0.43177 | 0.14068 | 0.43067 | 2.9208e-05 | -0.0010945 | 1.0241 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 896 | 0.14424 | 0.40038 | 0.14435 | 0.40013 | 0.00011613 | -0.00024294 | 0.2681 | [7 empty] | 4
256 | 768 | 1023 | 0.14756 | 0.37131 | 0.14778 | 0.37167 | 0.00021946 | 0.00035886 | 0.233 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 0 | 0.12367 | 0.55854 | 0.12444 | 0.55864 | 0.0007676 | 0.00010801 | 0.8592 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 128 | 0.12398 | 0.556 | 0.12444 | 0.55586 | 0.00046473 | -0.00013805 | 0.6493 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 256 | 0.12504 | 0.54714 | 0.12567 | 0.54705 | 0.00062342 | -9.1864e-05 | 0.6871 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 384 | 0.12689 | 0.5318 | 0.12744 | 0.53131 | 0.00055147 | -0.00048077 | 0.8727 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 512 | 0.1294 | 0.51092 | 0.1303 | 0.51042 | 0.00089924 | -0.00050312 | 1.1282 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 640 | 0.13239 | 0.48607 | 0.13291 | 0.48603 | 0.00051408 | -4.1215e-05 | 0.5693 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 768 | 0.13565 | 0.45899 | 0.13624 | 0.45862 | 0.00058886 | -0.0003778 | 0.7385 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 896 | 0.13899 | 0.43127 | 0.13957 | 0.43133 | 0.00057926 | 6.1146e-05 | 0.6145 | [7 empty] | 4
256 | 896 | 1023 | 0.14223 | 0.40437 | 0.14271 | 0.40389 | 0.00048553 | -0.00048466 | 0.745 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 0 | 0.12207 | 0.55876 | 0.12289 | 0.55867 | 0.0008202 | -8.9476e-05 | 0.9783 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 128 | 0.1223 | 0.55685 | 0.1233 | 0.55658 | 0.00099348 | -0.00027559 | 1.2112 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 256 | 0.12314 | 0.55014 | 0.12413 | 0.55007 | 0.00099622 | -6.9572e-05 | 1.1949 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 384 | 0.1246 | 0.53834 | 0.12536 | 0.53779 | 0.00075917 | -0.00055107 | 1.166 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 512 | 0.12664 | 0.52192 | 0.12769 | 0.52135 | 0.0010467 | -0.0005676 | 1.3867 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 640 | 0.12914 | 0.50181 | 0.13006 | 0.50148 | 0.00091472 | -0.00032903 | 1.1538 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 768 | 0.13196 | 0.47915 | 0.13302 | 0.4794 | 0.0010618 | 0.00024473 | 1.253 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 896 | 0.13494 | 0.45513 | 0.13589 | 0.45448 | 0.00095157 | -0.00064846 | 1.3378 | [7 empty] | 4
256 | 1023 | 1023 | 0.13794 | 0.43096 | 0.13895 | 0.43111 | 0.0010053 | 0.0001467 | 1.1509 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 128 | 0.40591 | 0.47641 | 0.40705 | 0.47424 | 0.0011386 | -0.0021679 | 0.5602 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 256 | 0.33845 | 0.38136 | 0.34223 | 0.38431 | 0.0037859 | 0.0029531 | 1.225 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 384 | 0.28093 | 0.30031 | 0.2779 | 0.29455 | -0.003027 | -0.0057611 | 1.6067 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 512 | 0.244 | 0.24828 | 0.24237 | 0.2446 | -0.0016333 | -0.0036883 | 1.101 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 640 | 0.22156 | 0.21667 | 0.22115 | 0.21443 | -0.00041605 | -0.0022401 | 0.5369 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 768 | 0.20765 | 0.19706 | 0.20842 | 0.19593 | 0.00077653 | -0.0011211 | 0.3829 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 896 | 0.19867 | 0.1844 | 0.19905 | 0.1837 | 0.00038488 | -0.00070547 | 0.3524 | [7 empty] | 4
384 | 0 | 1023 | 0.19267 | 0.17596 | 0.19332 | 0.17658 | 0.0006458 | 0.0006273 | 0.403 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 0 | 0.36632 | 0.52734 | 0.36709 | 0.52541 | 0.00077694 | -0.0019324 | 0.5679 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 128 | 0.34873 | 0.49286 | 0.3509 | 0.49259 | 0.002169 | -0.00026465 | 0.5831 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 256 | 0.30543 | 0.40794 | 0.30519 | 0.40458 | -0.00024009 | -0.0033564 | 1.0124 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 384 | 0.26412 | 0.32691 | 0.26465 | 0.32738 | 0.00052978 | 0.00046463 | 0.2196 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 512 | 0.23513 | 0.27006 | 0.23561 | 0.27069 | 0.00047481 | 0.00062889 | 0.2189 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 640 | 0.21646 | 0.23344 | 0.21738 | 0.23427 | 0.00092495 | 0.00082662 | 0.4205 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 768 | 0.20445 | 0.20988 | 0.20485 | 0.20967 | 0.00040816 | -0.00021135 | 0.349 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 896 | 0.19651 | 0.19432 | 0.19667 | 0.19407 | 0.00015377 | -0.00025297 | 0.3994 | [7 empty] | 4
384 | 128 | 1023 | 0.19114 | 0.18377 | 0.19158 | 0.18483 | 0.00044847 | 0.0010595 | 0.3648 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 0 | 0.25691 | 0.54144 | 0.25723 | 0.54137 | 0.00032396 | -7.5504e-05 | 0.1172 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 128 | 0.25245 | 0.52055 | 0.25268 | 0.52047 | 0.00022654 | -7.8009e-05 | 0.1382 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 256 | 0.23972 | 0.46084 | 0.23849 | 0.45961 | -0.0012225 | -0.0012255 | 0.6999 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 384 | 0.22452 | 0.3896 | 0.22343 | 0.38974 | -0.0010894 | 0.00014136 | 0.4292 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 512 | 0.21143 | 0.32823 | 0.21047 | 0.32711 | -0.00095685 | -0.0011258 | 0.6722 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 640 | 0.20161 | 0.28221 | 0.20103 | 0.28205 | -0.00058635 | -0.00015592 | 0.2774 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 768 | 0.1946 | 0.24933 | 0.19371 | 0.24759 | -0.00089166 | -0.0017446 | 0.9467 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 896 | 0.18963 | 0.22602 | 0.18945 | 0.22626 | -0.00017719 | 0.00023509 | 0.1551 | [7 empty] | 4
384 | 256 | 1023 | 0.18609 | 0.20942 | 0.18565 | 0.20982 | -0.00043436 | 0.00040278 | 0.4903 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 0 | 0.19447 | 0.54949 | 0.19567 | 0.55 | 0.0012029 | 0.00051311 | 0.6108 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 128 | 0.19382 | 0.53741 | 0.19412 | 0.53775 | 0.0002982 | 0.00033153 | 0.1655 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 256 | 0.19179 | 0.49942 | 0.19081 | 0.49908 | -0.00097908 | -0.00033842 | 0.5588 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 512 | 0.18599 | 0.39068 | 0.18565 | 0.39036 | -0.00034046 | -0.00031841 | 0.2989 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 640 | 0.1834 | 0.34206 | 0.18378 | 0.34341 | 0.00038661 | 0.0013446 | 0.7542 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 768 | 0.18129 | 0.30268 | 0.18196 | 0.30413 | 0.00066919 | 0.0014497 | 0.768 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 896 | 0.17965 | 0.27196 | 0.17989 | 0.27285 | 0.00023166 | 0.00088797 | 0.217 | [7 empty] | 4
384 | 384 | 1023 | 0.1784 | 0.2485 | 0.17846 | 0.25045 | 5.7339e-05 | 0.0019478 | 0.4429 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 0 | 0.16351 | 0.55348 | 0.16373 | 0.55353 | 0.00022071 | 4.6035e-05 | 0.145 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 128 | 0.16368 | 0.54608 | 0.16346 | 0.54547 | -0.00022429 | -0.0006142 | 0.4133 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 256 | 0.16426 | 0.52158 | 0.16382 | 0.52094 | -0.00044455 | -0.0006447 | 0.5258 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 384 | 0.16516 | 0.48357 | 0.16473 | 0.48204 | -0.00042675 | -0.0015397 | 1.0322 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 512 | 0.1662 | 0.43925 | 0.16637 | 0.43875 | 0.00016552 | -0.00049884 | 0.3526 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 640 | 0.16724 | 0.39514 | 0.16734 | 0.39442 | 9.7157e-05 | -0.00071618 | 0.5123 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 768 | 0.16818 | 0.35524 | 0.16804 | 0.35447 | -0.00013602 | -0.00076674 | 0.7075 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 896 | 0.16898 | 0.3211 | 0.16895 | 0.32138 | -3.6776e-05 | 0.00027966 | 0.0913 | [7 empty] | 4
384 | 512 | 1023 | 0.16965 | 0.293 | 0.1694 | 0.29447 | -0.00024672 | 0.0014635 | 0.5108 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 0 | 0.14725 | 0.55558 | 0.14781 | 0.55577 | 0.00056149 | 0.00019565 | 0.5355 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 128 | 0.14755 | 0.55072 | 0.14803 | 0.54988 | 0.00047459 | -0.0008476 | 0.9845 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 256 | 0.1486 | 0.53419 | 0.14879 | 0.53374 | 0.00018356 | -0.00045251 | 0.642 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 384 | 0.15032 | 0.50706 | 0.15084 | 0.50691 | 0.00051836 | -0.00015072 | 0.5008 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 512 | 0.15249 | 0.47291 | 0.15313 | 0.47229 | 0.00064738 | -0.00061868 | 0.7822 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 640 | 0.15483 | 0.43591 | 0.15512 | 0.43433 | 0.00028531 | -0.0015793 | 1.2951 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 768 | 0.15714 | 0.39949 | 0.15728 | 0.39933 | 0.00014614 | -0.00016019 | 0.1916 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 896 | 0.15927 | 0.36583 | 0.15941 | 0.36593 | 0.00013884 | 0.00010313 | 0.0805 | [7 empty] | 4
384 | 640 | 1023 | 0.16115 | 0.33619 | 0.16122 | 0.3371 | 7.1318e-05 | 0.00091219 | 0.5009 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 0 | 0.13797 | 0.55677 | 0.13883 | 0.55668 | 0.00085723 | -9.5108e-05 | 0.8399 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 128 | 0.13826 | 0.55339 | 0.13925 | 0.55348 | 0.00098561 | 8.7436e-05 | 0.9377 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 256 | 0.13927 | 0.5417 | 0.14 | 0.54168 | 0.00073698 | -2.3533e-05 | 0.6781 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 384 | 0.14097 | 0.52186 | 0.1414 | 0.52179 | 0.00043258 | -6.7691e-05 | 0.4059 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 512 | 0.14322 | 0.49564 | 0.14374 | 0.49535 | 0.00051794 | -0.00028736 | 0.5427 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 640 | 0.14581 | 0.46555 | 0.14637 | 0.46549 | 0.00056179 | -5.5331e-05 | 0.5187 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 768 | 0.14851 | 0.43405 | 0.14908 | 0.43389 | 0.0005622 | -0.00016777 | 0.5626 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 896 | 0.15117 | 0.40314 | 0.1519 | 0.40389 | 0.00072873 | 0.00074689 | 0.964 | [7 empty] | 4
384 | 768 | 1023 | 0.15364 | 0.37436 | 0.15378 | 0.37486 | 0.00013903 | 0.00050054 | 0.2967 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 0 | 0.13229 | 0.5575 | 0.13334 | 0.55721 | 0.0010535 | -0.00029386 | 1.1901 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 128 | 0.13253 | 0.55504 | 0.13373 | 0.55534 | 0.0012003 | 0.00029659 | 1.3006 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 256 | 0.13339 | 0.54643 | 0.13447 | 0.54683 | 0.0010773 | 0.00040132 | 1.1875 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 384 | 0.13488 | 0.5315 | 0.13587 | 0.53155 | 0.00099181 | 4.4727e-05 | 1.0656 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 512 | 0.13691 | 0.51114 | 0.13764 | 0.51045 | 0.00073274 | -0.00069366 | 1.1244 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 640 | 0.13933 | 0.48683 | 0.14025 | 0.48724 | 0.00091822 | 0.00040464 | 1.0554 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 768 | 0.14198 | 0.46025 | 0.14225 | 0.45951 | 0.00027085 | -0.00073929 | 0.8395 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 896 | 0.1447 | 0.43293 | 0.14501 | 0.43252 | 0.00030753 | -0.0004089 | 0.5528 | [7 empty] | 4
384 | 896 | 1023 | 0.14735 | 0.40634 | 0.14762 | 0.40501 | 0.00026738 | -0.0013239 | 1.4987 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 0 | 0.12862 | 0.55798 | 0.12943 | 0.558 | 0.0008179 | 2.136e-05 | 0.9527 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 128 | 0.12882 | 0.55611 | 0.12967 | 0.55594 | 0.00085258 | -0.00017105 | 1.0141 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 256 | 0.12953 | 0.54954 | 0.1301 | 0.54906 | 0.00057168 | -0.00048539 | 0.9534 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 384 | 0.13078 | 0.53798 | 0.1314 | 0.53755 | 0.00061402 | -0.00043023 | 0.8865 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 512 | 0.13253 | 0.52189 | 0.13341 | 0.52142 | 0.00087987 | -0.00046568 | 1.1221 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 640 | 0.13467 | 0.50213 | 0.13549 | 0.5018 | 0.00081449 | -0.00032898 | 1.0079 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 768 | 0.13709 | 0.47982 | 0.13796 | 0.47972 | 0.00086995 | -0.00010536 | 1.0117 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 896 | 0.13967 | 0.45612 | 0.14046 | 0.45532 | 0.00079727 | -0.00080099 | 1.3327 | [7 empty] | 4
384 | 1023 | 1023 | 0.14226 | 0.43222 | 0.14314 | 0.432 | 0.00087875 | -0.00021952 | 1.0669 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 128 | 0.42245 | 0.4952 | 0.42099 | 0.49102 | -0.0014651 | -0.0041834 | 2.4379 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 256 | 0.3754 | 0.42975 | 0.37254 | 0.42435 | -0.0028533 | -0.0053989 | 2.5934 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 384 | 0.32324 | 0.3572 | 0.32121 | 0.35305 | -0.0020285 | -0.0041451 | 1.7419 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 512 | 0.28143 | 0.29906 | 0.27915 | 0.29513 | -0.0022803 | -0.0039225 | 1.6009 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 640 | 0.25181 | 0.25785 | 0.25068 | 0.25506 | -0.0011281 | -0.0027899 | 0.9149 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 768 | 0.23149 | 0.22959 | 0.22987 | 0.22654 | -0.0016135 | -0.003053 | 1.2658 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 896 | 0.21748 | 0.21011 | 0.21713 | 0.20884 | -0.00035706 | -0.0012709 | 0.4585 | [7 empty] | 4
512 | 0 | 1023 | 0.2077 | 0.19651 | 0.20693 | 0.19554 | -0.00077402 | -0.00096704 | 0.7583 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 0 | 0.3975 | 0.52446 | 0.39507 | 0.52295 | -0.002435 | -0.0015154 | 1.8189 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 128 | 0.38478 | 0.50313 | 0.38266 | 0.50178 | -0.0021145 | -0.0013465 | 1.2139 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 256 | 0.34892 | 0.44305 | 0.34674 | 0.44072 | -0.0021832 | -0.0023246 | 1.3444 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 384 | 0.30713 | 0.37301 | 0.30639 | 0.37133 | -0.0007401 | -0.0016847 | 0.729 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 512 | 0.27196 | 0.31407 | 0.27122 | 0.3126 | -0.00073962 | -0.001472 | 0.6103 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 640 | 0.24608 | 0.27069 | 0.24572 | 0.27027 | -0.00035458 | -0.00041561 | 0.2116 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 768 | 0.22784 | 0.24012 | 0.22659 | 0.23822 | -0.0012496 | -0.0019054 | 1.0318 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 896 | 0.21503 | 0.21866 | 0.21495 | 0.21852 | -7.5389e-05 | -0.00014065 | 0.1325 | [7 empty] | 4
512 | 128 | 1023 | 0.20597 | 0.20347 | 0.20534 | 0.20336 | -0.0006302 | -0.00011364 | 0.6278 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 0 | 0.30784 | 0.53565 | 0.30907 | 0.53522 | 0.0012365 | -0.0004353 | 0.4869 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 128 | 0.30254 | 0.52044 | 0.30083 | 0.5191 | -0.0017073 | -0.0013424 | 1.162 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 256 | 0.28652 | 0.4744 | 0.28651 | 0.47387 | -1.1064e-05 | -0.00052415 | 0.2545 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 384 | 0.26547 | 0.41391 | 0.26532 | 0.41362 | -0.00015111 | -0.00029013 | 0.1516 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 512 | 0.24539 | 0.35621 | 0.24456 | 0.35494 | -0.00083293 | -0.0012638 | 0.7687 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 640 | 0.22897 | 0.30902 | 0.22794 | 0.30828 | -0.0010307 | -0.00074218 | 0.6429 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 768 | 0.21645 | 0.27301 | 0.21664 | 0.27268 | 0.00019357 | -0.00033675 | 0.298 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 896 | 0.20712 | 0.24621 | 0.20757 | 0.24764 | 0.0004495 | 0.0014308 | 0.5605 | [7 empty] | 4
512 | 256 | 1023 | 0.20024 | 0.22644 | 0.19992 | 0.22713 | -0.00032179 | 0.00069016 | 0.204 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 0 | 0.23719 | 0.54447 | 0.23682 | 0.54447 | -0.00037488 | -5.9702e-06 | 0.3276 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 128 | 0.23558 | 0.53453 | 0.23461 | 0.53434 | -0.00097742 | -0.00019014 | 0.5959 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 256 | 0.23041 | 0.50258 | 0.23148 | 0.5036 | 0.0010728 | 0.0010122 | 0.8308 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 384 | 0.22283 | 0.45577 | 0.22347 | 0.4562 | 0.00063473 | 0.0004341 | 0.475 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 512 | 0.21461 | 0.40502 | 0.21465 | 0.40542 | 3.5694e-05 | 0.00040746 | 0.1962 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 640 | 0.20703 | 0.35819 | 0.20697 | 0.35825 | -6.8218e-05 | 5.6974e-05 | 0.0561 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 768 | 0.20063 | 0.31866 | 0.20026 | 0.31904 | -0.00037837 | 0.00037492 | 0.2182 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 896 | 0.19547 | 0.28679 | 0.19583 | 0.28803 | 0.00035446 | 0.0012327 | 0.485 | [7 empty] | 4
512 | 384 | 1023 | 0.19143 | 0.2618 | 0.19096 | 0.26246 | -0.0004695 | 0.00065829 | 0.3449 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 0 | 0.1944 | 0.54981 | 0.19607 | 0.54981 | 0.0016696 | -5.6578e-06 | 1.1236 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 128 | 0.19405 | 0.54328 | 0.19616 | 0.54315 | 0.0021068 | -0.00012109 | 1.425 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 256 | 0.19289 | 0.52144 | 0.19316 | 0.5213 | 0.00027407 | -0.00013138 | 0.2426 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 384 | 0.19106 | 0.48697 | 0.19196 | 0.48728 | 0.0009054 | 0.00031099 | 0.6709 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 640 | 0.18664 | 0.40389 | 0.18758 | 0.40456 | 0.00093873 | 0.00066752 | 0.8051 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 768 | 0.18457 | 0.36502 | 0.18408 | 0.36464 | -0.00049393 | -0.00038094 | 0.5061 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 896 | 0.18277 | 0.33106 | 0.18241 | 0.33138 | -0.0003626 | 0.0003194 | 0.2913 | [7 empty] | 4
512 | 512 | 1023 | 0.18126 | 0.3026 | 0.18065 | 0.304 | -0.00060409 | 0.001395 | 0.7164 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 0 | 0.16929 | 0.55295 | 0.17044 | 0.55277 | 0.0011508 | -0.00017353 | 1.0345 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 128 | 0.16934 | 0.54848 | 0.17046 | 0.54784 | 0.0011268 | -0.00063938 | 1.1835 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 256 | 0.16948 | 0.5332 | 0.17038 | 0.53279 | 0.00089921 | -0.00040741 | 0.8702 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 384 | 0.16971 | 0.50792 | 0.17019 | 0.50759 | 0.00048155 | -0.00033083 | 0.5367 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 512 | 0.17001 | 0.47574 | 0.17023 | 0.47518 | 0.00022229 | -0.00056394 | 0.5144 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 640 | 0.17034 | 0.44042 | 0.17073 | 0.44026 | 0.00038865 | -0.00015771 | 0.3485 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 768 | 0.17067 | 0.40517 | 0.17122 | 0.4057 | 0.00055404 | 0.00053494 | 0.6115 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 896 | 0.17097 | 0.37216 | 0.17128 | 0.37257 | 0.00030246 | 0.00040207 | 0.3911 | [7 empty] | 4
512 | 640 | 1023 | 0.17125 | 0.34275 | 0.17104 | 0.34286 | -0.00020927 | 0.00011421 | 0.2572 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 0 | 0.15405 | 0.55485 | 0.15507 | 0.5549 | 0.0010178 | 5.3462e-05 | 0.9561 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 128 | 0.1542 | 0.55166 | 0.15495 | 0.55179 | 0.0007488 | 0.00013096 | 0.7207 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 256 | 0.15472 | 0.54061 | 0.15503 | 0.54049 | 0.00031024 | -0.00012097 | 0.4167 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 384 | 0.1556 | 0.52177 | 0.15657 | 0.52208 | 0.00096727 | 0.00030488 | 0.9507 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 512 | 0.15677 | 0.49674 | 0.15785 | 0.49683 | 0.0010829 | 9.0332e-05 | 1.0457 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 640 | 0.15812 | 0.4678 | 0.15872 | 0.46783 | 0.00059857 | 3.2032e-05 | 0.5955 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 768 | 0.15955 | 0.43726 | 0.16004 | 0.43749 | 0.00048898 | 0.00023063 | 0.5126 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 896 | 0.16096 | 0.40705 | 0.16168 | 0.40816 | 0.00072205 | 0.0011117 | 1.2347 | [7 empty] | 4
512 | 768 | 1023 | 0.16229 | 0.37869 | 0.16257 | 0.37868 | 0.00028476 | -1.0168e-05 | 0.2684 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 0 | 0.14435 | 0.55606 | 0.14516 | 0.55588 | 0.00080939 | -0.00017989 | 0.9212 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 128 | 0.14452 | 0.5537 | 0.14512 | 0.55359 | 0.0005956 | -0.00011124 | 0.7064 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 256 | 0.1451 | 0.54544 | 0.14554 | 0.54516 | 0.00044361 | -0.00027774 | 0.6879 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 384 | 0.14611 | 0.53109 | 0.14691 | 0.53106 | 0.00079796 | -2.6705e-05 | 0.872 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 512 | 0.14749 | 0.51145 | 0.14817 | 0.51043 | 0.00067267 | -0.001026 | 1.3398 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 640 | 0.14915 | 0.4879 | 0.15002 | 0.48771 | 0.00086876 | -0.00019772 | 0.9906 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 768 | 0.15097 | 0.46203 | 0.15171 | 0.46141 | 0.00073617 | -0.00061869 | 1.0572 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 896 | 0.15285 | 0.43531 | 0.15348 | 0.43432 | 0.00063033 | -0.00098265 | 1.2786 | [7 empty] | 4
512 | 896 | 1023 | 0.15469 | 0.40915 | 0.15517 | 0.40831 | 0.00047721 | -0.00083846 | 1.0838 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 0 | 0.13793 | 0.55686 | 0.13916 | 0.55698 | 0.0012291 | 0.00012041 | 1.4336 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 128 | 0.13809 | 0.55505 | 0.13953 | 0.55495 | 0.0014431 | -0.00010807 | 1.6687 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 256 | 0.13864 | 0.54869 | 0.13978 | 0.54883 | 0.0011415 | 0.00013543 | 1.3153 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 384 | 0.1396 | 0.53748 | 0.14098 | 0.53759 | 0.0013796 | 0.00010437 | 1.6033 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 512 | 0.14094 | 0.52184 | 0.14188 | 0.5214 | 0.0009401 | -0.00044124 | 1.1993 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 640 | 0.1426 | 0.50259 | 0.14363 | 0.50233 | 0.0010333 | -0.00025906 | 1.2118 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 768 | 0.14447 | 0.48079 | 0.14498 | 0.47983 | 0.00050789 | -0.00095787 | 1.3292 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 896 | 0.14647 | 0.45755 | 0.14713 | 0.45663 | 0.00066022 | -0.00091476 | 1.366 | [7 empty] | 4
512 | 1023 | 1023 | 0.14849 | 0.43403 | 0.14891 | 0.4331 | 0.00041493 | -0.00093158 | 1.2364 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 128 | 0.43052 | 0.50436 | 0.4311 | 0.50281 | 0.00057374 | -0.0015469 | 1.1679 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 256 | 0.3975 | 0.4587 | 0.3979 | 0.45681 | 0.00039962 | -0.0018901 | 1.0058 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 384 | 0.35464 | 0.39942 | 0.3544 | 0.39746 | -0.00023734 | -0.0019584 | 0.9344 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 512 | 0.31428 | 0.34361 | 0.31293 | 0.34048 | -0.0013523 | -0.0031337 | 1.5456 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 640 | 0.28166 | 0.2985 | 0.28062 | 0.29609 | -0.0010347 | -0.0024095 | 1.0982 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 768 | 0.25699 | 0.26439 | 0.2566 | 0.26286 | -0.00039522 | -0.0015293 | 0.5792 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 896 | 0.23876 | 0.23918 | 0.23945 | 0.23905 | 0.00068467 | -0.00012518 | 0.3627 | [7 empty] | 4
640 | 0 | 1023 | 0.22538 | 0.22068 | 0.22392 | 0.21869 | -0.0014601 | -0.0019846 | 1.3498 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 0 | 0.41395 | 0.52294 | 0.41491 | 0.52278 | 0.00096265 | -0.00016648 | 0.3494 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 128 | 0.4049 | 0.50887 | 0.40562 | 0.50916 | 0.00072195 | 0.00029115 | 0.2836 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 256 | 0.37731 | 0.46596 | 0.37818 | 0.46627 | 0.00086957 | 0.00031533 | 0.3319 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 384 | 0.3406 | 0.40888 | 0.33894 | 0.40679 | -0.0016669 | -0.0020963 | 1.4247 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 512 | 0.3051 | 0.35367 | 0.30212 | 0.35011 | -0.0029813 | -0.0035602 | 2.3105 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 640 | 0.2757 | 0.30795 | 0.27289 | 0.305 | -0.0028143 | -0.0029526 | 2.0436 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 768 | 0.25305 | 0.27272 | 0.25187 | 0.27054 | -0.0011755 | -0.0021813 | 1.2054 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 896 | 0.23606 | 0.2463 | 0.2357 | 0.24602 | -0.00035968 | -0.00028071 | 0.2575 | [7 empty] | 4
640 | 128 | 1023 | 0.22346 | 0.2267 | 0.22221 | 0.22568 | -0.0012472 | -0.0010174 | 1.0396 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 0 | 0.34451 | 0.53149 | 0.34555 | 0.53192 | 0.0010405 | 0.00043267 | 0.4489 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 128 | 0.33953 | 0.52036 | 0.3379 | 0.51982 | -0.0016357 | -0.00053873 | 1.1409 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 256 | 0.3238 | 0.48519 | 0.32402 | 0.48542 | 0.00022637 | 0.00022829 | 0.1563 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 384 | 0.30146 | 0.43527 | 0.2998 | 0.43314 | -0.001655 | -0.0021246 | 1.4526 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 512 | 0.27815 | 0.38319 | 0.27678 | 0.38065 | -0.0013714 | -0.002535 | 1.5648 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 640 | 0.25745 | 0.33692 | 0.25702 | 0.33748 | -0.00042981 | 0.00055515 | 0.4057 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 768 | 0.24054 | 0.29913 | 0.24099 | 0.2999 | 0.00044766 | 0.00077015 | 0.4644 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 896 | 0.22727 | 0.26947 | 0.22678 | 0.26941 | -0.00048239 | -5.7763e-05 | 0.3226 | [7 empty] | 4
640 | 256 | 1023 | 0.21708 | 0.24669 | 0.21587 | 0.24597 | -0.0012053 | -0.00071699 | 1.0059 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 0 | 0.27608 | 0.5399 | 0.27762 | 0.54007 | 0.0015327 | 0.00016359 | 0.8802 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 128 | 0.27397 | 0.53189 | 0.27433 | 0.53131 | 0.00035428 | -0.00057533 | 0.463 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 256 | 0.26705 | 0.50559 | 0.26815 | 0.50612 | 0.0010981 | 0.00052722 | 0.7533 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 384 | 0.25652 | 0.46556 | 0.25645 | 0.46477 | -6.841e-05 | -0.00078275 | 0.4739 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 512 | 0.24454 | 0.42 | 0.24503 | 0.42122 | 0.00048904 | 0.0012176 | 0.8342 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 640 | 0.23292 | 0.37585 | 0.23327 | 0.37697 | 0.00034873 | 0.0011165 | 0.6678 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 768 | 0.22266 | 0.33687 | 0.22316 | 0.33708 | 0.00049685 | 0.00021493 | 0.3675 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 896 | 0.21408 | 0.30423 | 0.21465 | 0.30564 | 0.00057445 | 0.001415 | 0.8122 | [7 empty] | 4
640 | 384 | 1023 | 0.20713 | 0.27784 | 0.20652 | 0.27878 | -0.00061514 | 0.00094059 | 0.4199 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 0 | 0.22675 | 0.54597 | 0.22628 | 0.54631 | -0.000467 | 0.00034208 | 0.4035 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 128 | 0.22598 | 0.54032 | 0.22544 | 0.5402 | -0.00054396 | -0.00012076 | 0.5068 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 256 | 0.22341 | 0.52128 | 0.223 | 0.521 | -0.00040919 | -0.00027544 | 0.4985 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 384 | 0.21928 | 0.49066 | 0.21827 | 0.49023 | -0.0010044 | -0.00043213 | 0.8548 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 512 | 0.21422 | 0.45321 | 0.21401 | 0.45306 | -0.00020963 | -0.00014694 | 0.1938 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 640 | 0.20892 | 0.41394 | 0.20809 | 0.41336 | -0.00083409 | -0.00057826 | 0.7638 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 768 | 0.20387 | 0.37654 | 0.20358 | 0.37713 | -0.00029248 | 0.00058885 | 0.4104 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 896 | 0.19935 | 0.34304 | 0.19849 | 0.34271 | -0.00085608 | -0.00033077 | 0.7512 | [7 empty] | 4
640 | 512 | 1023 | 0.19547 | 0.31435 | 0.19449 | 0.31486 | -0.000988 | 0.00050885 | 0.7971 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 0 | 0.19437 | 0.54996 | 0.19533 | 0.5498 | 0.00096442 | -0.00015729 | 0.8349 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 128 | 0.19415 | 0.54592 | 0.19543 | 0.54566 | 0.0012781 | -0.00025948 | 1.1028 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 256 | 0.19342 | 0.53206 | 0.19347 | 0.53127 | 5.438e-05 | -0.00078608 | 0.7505 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 384 | 0.19219 | 0.50892 | 0.19159 | 0.50766 | -0.00059611 | -0.0012547 | 1.2406 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 512 | 0.19061 | 0.47907 | 0.19052 | 0.47832 | -9.0282e-05 | -0.00075292 | 0.6425 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 768 | 0.18705 | 0.41205 | 0.18739 | 0.41182 | 0.00034452 | -0.00023276 | 0.3735 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 896 | 0.18535 | 0.37994 | 0.18549 | 0.3801 | 0.00014886 | 0.00016136 | 0.1603 | [7 empty] | 4
640 | 640 | 1023 | 0.1838 | 0.3509 | 0.18398 | 0.35146 | 0.00017681 | 0.0005564 | 0.3445 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 0 | 0.17328 | 0.55255 | 0.17408 | 0.55235 | 0.00079337 | -0.00020216 | 0.8646 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 128 | 0.17328 | 0.54959 | 0.17409 | 0.54887 | 0.00080278 | -0.00071654 | 1.1542 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 256 | 0.17328 | 0.5393 | 0.17341 | 0.53847 | 0.00013172 | -0.00083191 | 0.9346 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 384 | 0.17327 | 0.52167 | 0.17361 | 0.52111 | 0.00034127 | -0.00055822 | 0.6913 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 512 | 0.17325 | 0.49808 | 0.17366 | 0.4969 | 0.00040152 | -0.0011826 | 1.2432 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 640 | 0.17324 | 0.47056 | 0.17401 | 0.47028 | 0.00077583 | -0.00028318 | 0.8025 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 768 | 0.17322 | 0.44124 | 0.17418 | 0.44067 | 0.00095392 | -0.0005722 | 1.1024 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 896 | 0.1732 | 0.41193 | 0.17351 | 0.41133 | 0.00030882 | -0.00060705 | 0.6743 | [7 empty] | 4
640 | 768 | 1023 | 0.17319 | 0.38416 | 0.17335 | 0.38417 | 0.00016397 | 1.2876e-05 | 0.1757 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 0 | 0.15925 | 0.55428 | 0.16037 | 0.55432 | 0.0011153 | 4.376e-05 | 1.228 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 128 | 0.15933 | 0.55204 | 0.16044 | 0.55212 | 0.0011104 | 7.6791e-05 | 1.2239 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 256 | 0.15959 | 0.54422 | 0.16077 | 0.54401 | 0.001174 | -0.0002061 | 1.3503 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 384 | 0.16006 | 0.53058 | 0.16094 | 0.53051 | 0.00087967 | -6.5433e-05 | 1.0023 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 512 | 0.16069 | 0.51184 | 0.16127 | 0.51066 | 0.00057122 | -0.0011788 | 1.5169 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 640 | 0.16146 | 0.48925 | 0.16211 | 0.48891 | 0.00064303 | -0.00033367 | 0.8308 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 768 | 0.16231 | 0.46427 | 0.1623 | 0.46327 | -1.5703e-05 | -0.001003 | 1.1425 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 896 | 0.16319 | 0.43831 | 0.16343 | 0.43778 | 0.00023251 | -0.00053845 | 0.6544 | [7 empty] | 4
640 | 896 | 1023 | 0.16406 | 0.41274 | 0.16416 | 0.41221 | 9.6999e-05 | -0.0005252 | 0.6063 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 0 | 0.14969 | 0.55545 | 0.14934 | 0.55544 | -0.00034057 | -9.7516e-06 | 0.3826 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 128 | 0.14978 | 0.55372 | 0.14981 | 0.55348 | 2.3669e-05 | -0.00024343 | 0.366 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 256 | 0.15014 | 0.54762 | 0.1502 | 0.54732 | 6.8983e-05 | -0.00030148 | 0.462 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 384 | 0.15075 | 0.53685 | 0.15074 | 0.5363 | -8.5641e-06 | -0.00054303 | 0.734 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 512 | 0.15162 | 0.52178 | 0.15163 | 0.52111 | 1.6401e-05 | -0.00066477 | 0.8587 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 640 | 0.15269 | 0.50317 | 0.15293 | 0.50264 | 0.00024095 | -0.00053188 | 0.7556 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 768 | 0.1539 | 0.48203 | 0.15399 | 0.48164 | 9.3807e-05 | -0.00039363 | 0.5129 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 896 | 0.1552 | 0.45938 | 0.15546 | 0.45897 | 0.00026018 | -0.00040642 | 0.5912 | [7 empty] | 4
640 | 1023 | 1023 | 0.15652 | 0.43637 | 0.15663 | 0.43579 | 0.00011402 | -0.00057585 | 0.7233 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 128 | 0.43495 | 0.50938 | 0.43748 | 0.50956 | 0.0025306 | 0.00017922 | 0.9771 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 256 | 0.41108 | 0.47648 | 0.41239 | 0.47647 | 0.0013051 | -9.7613e-06 | 0.5454 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 384 | 0.37689 | 0.42935 | 0.37783 | 0.42824 | 0.00093138 | -0.0011097 | 0.5666 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 512 | 0.34084 | 0.37964 | 0.34202 | 0.37927 | 0.0011882 | -0.00036332 | 0.5522 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 640 | 0.30846 | 0.335 | 0.30923 | 0.33442 | 0.00076591 | -0.00058166 | 0.2986 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 768 | 0.28178 | 0.29821 | 0.28286 | 0.29814 | 0.0010815 | -7.5234e-05 | 0.6227 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 896 | 0.26068 | 0.26912 | 0.26099 | 0.26849 | 0.00031378 | -0.00062912 | 0.4344 | [7 empty] | 4
768 | 0 | 1023 | 0.24438 | 0.24665 | 0.24448 | 0.24697 | 9.7437e-05 | 0.00031935 | 0.1429 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 0 | 0.42334 | 0.52208 | 0.42572 | 0.52204 | 0.0023738 | -3.3165e-05 | 1.4382 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 128 | 0.41676 | 0.51225 | 0.41813 | 0.51197 | 0.0013646 | -0.00027418 | 0.8455 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 256 | 0.39572 | 0.48082 | 0.39753 | 0.4813 | 0.0018127 | 0.00047707 | 1.253 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 384 | 0.36518 | 0.43522 | 0.36542 | 0.43382 | 0.00024178 | -0.0014017 | 0.7858 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 512 | 0.33247 | 0.38637 | 0.33201 | 0.38508 | -0.00045499 | -0.001291 | 0.778 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 640 | 0.30264 | 0.34183 | 0.30334 | 0.34267 | 0.00069466 | 0.0008364 | 0.6479 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 768 | 0.27773 | 0.30463 | 0.27919 | 0.30564 | 0.0014548 | 0.0010109 | 1.1116 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 896 | 0.25782 | 0.2749 | 0.2583 | 0.27527 | 0.00047821 | 0.00036514 | 0.4337 | [7 empty] | 4
768 | 128 | 1023 | 0.24231 | 0.25174 | 0.24157 | 0.25152 | -0.00074155 | -0.00022295 | 0.6512 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 0 | 0.36995 | 0.52859 | 0.37222 | 0.52885 | 0.002276 | 0.00025834 | 1.5418 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 128 | 0.36565 | 0.5203 | 0.3667 | 0.51948 | 0.0010478 | -0.0008231 | 1.0006 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 256 | 0.35165 | 0.49326 | 0.35224 | 0.49299 | 0.00058602 | -0.00027582 | 0.4687 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 384 | 0.33058 | 0.45255 | 0.3321 | 0.45338 | 0.0015206 | 0.00082608 | 1.3934 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 512 | 0.30694 | 0.4069 | 0.30784 | 0.40762 | 0.00090023 | 0.00072322 | 0.9208 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 640 | 0.28436 | 0.36329 | 0.28515 | 0.36353 | 0.00079321 | 0.00023787 | 0.6725 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 768 | 0.2647 | 0.32532 | 0.26549 | 0.32561 | 0.0007931 | 0.00028536 | 0.6771 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 896 | 0.24843 | 0.2939 | 0.24832 | 0.29364 | -0.00011487 | -0.000261 | 0.3977 | [7 empty] | 4
768 | 256 | 1023 | 0.2354 | 0.26874 | 0.23516 | 0.26925 | -0.0002464 | 0.00051029 | 0.1358 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 0 | 0.30852 | 0.53609 | 0.3095 | 0.53609 | 0.00097535 | -1.7783e-06 | 0.5491 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 128 | 0.30628 | 0.52966 | 0.30602 | 0.52916 | -0.00026017 | -0.00049332 | 0.4056 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 256 | 0.29878 | 0.50819 | 0.29842 | 0.50754 | -0.00036006 | -0.00065365 | 0.6308 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 384 | 0.28697 | 0.4744 | 0.28649 | 0.47257 | -0.00047845 | -0.0018323 | 1.3452 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 512 | 0.27294 | 0.43423 | 0.27271 | 0.43328 | -0.00023211 | -0.00095074 | 0.6734 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 640 | 0.25868 | 0.39343 | 0.25802 | 0.39247 | -0.00066182 | -0.00095053 | 0.8197 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 768 | 0.24553 | 0.35576 | 0.24593 | 0.35621 | 0.00040376 | 0.00045063 | 0.4236 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 896 | 0.23407 | 0.32297 | 0.23332 | 0.32293 | -0.00075435 | -4.2495e-05 | 0.5439 | [7 empty] | 4
768 | 384 | 1023 | 0.2245 | 0.29557 | 0.2239 | 0.29579 | -0.00059514 | 0.00022186 | 0.4112 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 0 | 0.25751 | 0.54232 | 0.25879 | 0.54208 | 0.0012839 | -0.00023617 | 0.9659 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 128 | 0.25648 | 0.5375 | 0.2562 | 0.53739 | -0.00027617 | -0.00011107 | 0.2961 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 256 | 0.25297 | 0.52112 | 0.25289 | 0.52125 | -7.7861e-05 | 0.00012856 | 0.1242 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 384 | 0.24722 | 0.49432 | 0.24656 | 0.4939 | -0.00066363 | -0.00041349 | 0.5845 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 512 | 0.24002 | 0.46071 | 0.23962 | 0.46044 | -0.00039179 | -0.00026343 | 0.3078 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 640 | 0.23225 | 0.42445 | 0.23248 | 0.42488 | 0.0002334 | 0.00042111 | 0.3913 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 768 | 0.22463 | 0.38893 | 0.22434 | 0.38856 | -0.00029313 | -0.0003766 | 0.4151 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 896 | 0.21763 | 0.35625 | 0.21819 | 0.3577 | 0.00056583 | 0.0014461 | 1.1524 | [7 empty] | 4
768 | 512 | 1023 | 0.21148 | 0.32759 | 0.21163 | 0.3295 | 0.00015239 | 0.0019122 | 1.199 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 0 | 0.22034 | 0.54686 | 0.22136 | 0.54678 | 0.0010186 | -7.9678e-05 | 0.8642 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 128 | 0.21992 | 0.54326 | 0.22024 | 0.54247 | 0.00032433 | -0.00079244 | 0.8952 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 256 | 0.21845 | 0.53087 | 0.21944 | 0.53011 | 0.00099701 | -0.00076217 | 1.1326 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 384 | 0.21597 | 0.50998 | 0.21689 | 0.50948 | 0.0009182 | -0.00049941 | 0.9253 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 512 | 0.21273 | 0.48265 | 0.21281 | 0.48131 | 8.8834e-05 | -0.0013437 | 1.2132 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 640 | 0.20905 | 0.45168 | 0.2094 | 0.45033 | 0.00035072 | -0.0013501 | 1.2494 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 768 | 0.20526 | 0.41969 | 0.20574 | 0.41893 | 0.00048117 | -0.00076589 | 0.8124 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 896 | 0.20158 | 0.38873 | 0.20226 | 0.3891 | 0.00067708 | 0.00037644 | 0.7152 | [7 empty] | 4
768 | 640 | 1023 | 0.1982 | 0.36025 | 0.19804 | 0.36019 | -0.00015888 | -5.8324e-05 | 0.2661 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 0 | 0.19435 | 0.55003 | 0.19467 | 0.54983 | 0.00031559 | -0.00019912 | 0.5258 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 128 | 0.19421 | 0.54732 | 0.19476 | 0.547 | 0.00055619 | -0.00031851 | 0.7351 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 256 | 0.19371 | 0.53785 | 0.19385 | 0.53724 | 0.0001409 | -0.00060966 | 0.8483 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 384 | 0.19284 | 0.52156 | 0.19294 | 0.52114 | 9.6991e-05 | -0.00042068 | 0.5934 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 512 | 0.19168 | 0.49958 | 0.19203 | 0.49849 | 0.00035023 | -0.0010847 | 1.225 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 640 | 0.1903 | 0.47368 | 0.19042 | 0.47308 | 0.00012076 | -0.00059628 | 0.6573 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 896 | 0.18733 | 0.41757 | 0.18728 | 0.41768 | -4.6599e-05 | 0.00010961 | 0.1259 | [7 empty] | 4
768 | 768 | 1023 | 0.1859 | 0.39053 | 0.18566 | 0.39027 | -0.00024023 | -0.00025645 | 0.4318 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 0 | 0.17619 | 0.55225 | 0.17639 | 0.552 | 0.00019508 | -0.00024935 | 0.5537 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 128 | 0.17617 | 0.55016 | 0.17638 | 0.54988 | 0.00020741 | -0.00028043 | 0.5885 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 256 | 0.17612 | 0.54282 | 0.17679 | 0.54253 | 0.00067636 | -0.00029139 | 0.9218 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 384 | 0.17602 | 0.52999 | 0.17645 | 0.52956 | 0.00043009 | -0.00043347 | 0.7978 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 512 | 0.17588 | 0.51228 | 0.17652 | 0.51137 | 0.0006399 | -0.00090903 | 1.3192 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 640 | 0.17571 | 0.4908 | 0.17645 | 0.49064 | 0.00073626 | -0.00015912 | 0.8568 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 768 | 0.17553 | 0.46689 | 0.17592 | 0.46649 | 0.00039496 | -0.0004026 | 0.6568 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 896 | 0.17533 | 0.44185 | 0.17608 | 0.44172 | 0.00074199 | -0.00012762 | 0.858 | [7 empty] | 4
768 | 896 | 1023 | 0.17514 | 0.41698 | 0.17551 | 0.41708 | 0.00037029 | 0.00010257 | 0.4101 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 0 | 0.16339 | 0.55381 | 0.16448 | 0.55355 | 0.0010912 | -0.000261 | 1.344 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 128 | 0.16343 | 0.55217 | 0.16474 | 0.55203 | 0.0013054 | -0.00013054 | 1.5696 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 256 | 0.16357 | 0.54636 | 0.16476 | 0.54615 | 0.0011902 | -0.00020936 | 1.4223 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 384 | 0.16382 | 0.5361 | 0.16483 | 0.53574 | 0.0010164 | -0.00036549 | 1.3036 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 512 | 0.16416 | 0.52171 | 0.16516 | 0.52122 | 0.00099963 | -0.00048886 | 1.3391 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 640 | 0.16458 | 0.50387 | 0.16546 | 0.50364 | 0.0008791 | -0.00022486 | 1.0695 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 768 | 0.16507 | 0.48349 | 0.16623 | 0.4839 | 0.00116 | 0.00040478 | 1.5031 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 896 | 0.16559 | 0.46156 | 0.1665 | 0.46117 | 0.00091302 | -0.00039641 | 1.2026 | [7 empty] | 4
768 | 1023 | 1023 | 0.16613 | 0.43916 | 0.16706 | 0.43951 | 0.00093014 | 0.00034579 | 1.1946 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 128 | 0.4376 | 0.51239 | 0.43745 | 0.51102 | -0.00014205 | -0.0013749 | 1.4239 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 256 | 0.41979 | 0.48789 | 0.41839 | 0.48603 | -0.0013961 | -0.0018555 | 2.4038 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 384 | 0.39259 | 0.45045 | 0.39183 | 0.44864 | -0.00076531 | -0.0018191 | 1.5721 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 512 | 0.36151 | 0.40767 | 0.35948 | 0.40527 | -0.002032 | -0.0024056 | 2.2141 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 640 | 0.33124 | 0.36601 | 0.32969 | 0.36369 | -0.0015439 | -0.0023211 | 1.8778 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 768 | 0.3044 | 0.32908 | 0.3027 | 0.32673 | -0.0016968 | -0.0023535 | 1.9178 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 896 | 0.28185 | 0.29804 | 0.28085 | 0.29684 | -0.0010002 | -0.0011976 | 1.0381 | [7 empty] | 4
896 | 0 | 1023 | 0.26355 | 0.27286 | 0.26261 | 0.27217 | -0.00094195 | -0.00069084 | 0.8313 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 0 | 0.42911 | 0.52154 | 0.42938 | 0.52141 | 0.00026746 | -0.00012902 | 0.4338 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 128 | 0.42418 | 0.51436 | 0.42384 | 0.51344 | -0.00034381 | -0.00092795 | 1.1649 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 256 | 0.40794 | 0.49069 | 0.4084 | 0.49061 | 0.00046045 | -8.1783e-05 | 0.3113 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 384 | 0.38295 | 0.45427 | 0.3816 | 0.45277 | -0.0013522 | -0.0014953 | 1.5577 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 512 | 0.35413 | 0.41226 | 0.35423 | 0.4119 | 9.729e-05 | -0.00035491 | 0.2279 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 640 | 0.32579 | 0.37094 | 0.32547 | 0.37009 | -0.00031965 | -0.00084551 | 0.6061 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 768 | 0.30042 | 0.33397 | 0.30005 | 0.33316 | -0.00037681 | -0.00081554 | 0.5803 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 896 | 0.27894 | 0.30266 | 0.27902 | 0.30285 | 7.5306e-05 | 0.00019106 | 0.1417 | [7 empty] | 4
896 | 128 | 1023 | 0.2614 | 0.27708 | 0.26115 | 0.27762 | -0.00025202 | 0.00054006 | 0.3501 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 0 | 0.38761 | 0.52659 | 0.38778 | 0.52644 | 0.00017089 | -0.00014988 | 0.5376 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 128 | 0.38403 | 0.52026 | 0.38399 | 0.5196 | -3.2179e-05 | -0.00066041 | 0.843 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 256 | 0.37207 | 0.49917 | 0.37197 | 0.49845 | -9.1959e-05 | -0.0007224 | 0.8393 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 384 | 0.35326 | 0.46602 | 0.35231 | 0.46472 | -0.00095457 | -0.0013045 | 1.3103 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 512 | 0.33094 | 0.42667 | 0.32875 | 0.42432 | -0.0021899 | -0.0023422 | 2.3626 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 640 | 0.3083 | 0.38675 | 0.30594 | 0.38418 | -0.002357 | -0.0025635 | 2.5147 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 768 | 0.28743 | 0.34996 | 0.28675 | 0.34868 | -0.00068522 | -0.0012847 | 1.0156 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 896 | 0.26929 | 0.31798 | 0.2675 | 0.3165 | -0.0017893 | -0.0014833 | 1.7162 | [7 empty] | 4
896 | 256 | 1023 | 0.25415 | 0.29128 | 0.25334 | 0.29195 | -0.00081131 | 0.00066816 | 0.5998 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 0 | 0.33442 | 0.53305 | 0.3337 | 0.53267 | -0.00072849 | -0.00038119 | 1.1274 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 128 | 0.33225 | 0.52787 | 0.33128 | 0.52686 | -0.00097407 | -0.0010055 | 1.4991 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 256 | 0.3249 | 0.51033 | 0.32353 | 0.50902 | -0.0013609 | -0.001307 | 1.7461 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 384 | 0.313 | 0.48196 | 0.31113 | 0.48007 | -0.001861 | -0.0018913 | 2.1581 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 512 | 0.29831 | 0.44694 | 0.29682 | 0.44553 | -0.0014893 | -0.0014104 | 1.5456 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 640 | 0.28275 | 0.40984 | 0.28115 | 0.40788 | -0.0015997 | -0.001964 | 1.9647 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 768 | 0.26778 | 0.37415 | 0.26698 | 0.37334 | -0.00080199 | -0.00081388 | 0.8908 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 896 | 0.25424 | 0.34188 | 0.25349 | 0.34176 | -0.00074773 | -0.00011224 | 0.5726 | [7 empty] | 4
896 | 384 | 1023 | 0.24255 | 0.314 | 0.24155 | 0.31428 | -0.00099905 | 0.00028323 | 0.7436 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 0 | 0.28503 | 0.53905 | 0.2855 | 0.53936 | 0.00046929 | 0.00031093 | 0.1455 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 128 | 0.28386 | 0.53497 | 0.28378 | 0.53497 | -8.5416e-05 | -2.9927e-06 | 0.2605 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 256 | 0.27985 | 0.52098 | 0.27923 | 0.52052 | -0.0006207 | -0.00045913 | 0.9277 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 384 | 0.27319 | 0.49772 | 0.27222 | 0.49738 | -0.00096094 | -0.00033392 | 1.0005 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 512 | 0.26463 | 0.46786 | 0.26319 | 0.46688 | -0.0014363 | -0.00098034 | 1.5439 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 640 | 0.25515 | 0.43478 | 0.25401 | 0.43429 | -0.0011443 | -0.00049427 | 1.0696 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 768 | 0.2456 | 0.40145 | 0.24492 | 0.40152 | -0.00068005 | 7.485e-05 | 0.5754 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 896 | 0.23657 | 0.36994 | 0.23547 | 0.37017 | -0.0010943 | 0.00023308 | 0.955 | [7 empty] | 4
896 | 512 | 1023 | 0.22845 | 0.34161 | 0.22754 | 0.34228 | -0.00091217 | 0.0006679 | 0.8773 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 0 | 0.24558 | 0.54385 | 0.24678 | 0.54347 | 0.0011992 | -0.00037184 | 1.1095 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 128 | 0.245 | 0.54068 | 0.2452 | 0.54009 | 0.0001961 | -0.00058661 | 0.7505 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 256 | 0.24299 | 0.5297 | 0.24326 | 0.52883 | 0.00027367 | -0.00087247 | 1.0153 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 384 | 0.23956 | 0.51102 | 0.24061 | 0.51067 | 0.0010499 | -0.00035412 | 0.9815 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 512 | 0.23502 | 0.48626 | 0.23515 | 0.48491 | 0.00012399 | -0.0013484 | 1.2911 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 640 | 0.22979 | 0.45771 | 0.22964 | 0.45634 | -0.00015188 | -0.0013691 | 1.3038 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 768 | 0.22428 | 0.42769 | 0.2248 | 0.42771 | 0.00052095 | 2.2505e-05 | 0.5104 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 896 | 0.21885 | 0.39807 | 0.21892 | 0.39819 | 6.5441e-05 | 0.00011453 | 0.1189 | [7 empty] | 4
896 | 640 | 1023 | 0.21377 | 0.37036 | 0.21394 | 0.37089 | 0.00017351 | 0.00053085 | 0.4301 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 0 | 0.21603 | 0.54744 | 0.21689 | 0.54735 | 0.00085815 | -8.7803e-05 | 0.8628 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 128 | 0.21577 | 0.54497 | 0.21633 | 0.54468 | 0.00055881 | -0.00028859 | 0.7126 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 256 | 0.21484 | 0.53636 | 0.21574 | 0.53612 | 0.00089987 | -0.00023806 | 0.9463 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 384 | 0.21323 | 0.52145 | 0.21428 | 0.521 | 0.0010435 | -0.00044372 | 1.1586 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 512 | 0.21105 | 0.50115 | 0.21157 | 0.5001 | 0.0005207 | -0.0010577 | 1.2382 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 640 | 0.20845 | 0.477 | 0.20946 | 0.47744 | 0.0010155 | 0.00044095 | 1.1448 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 768 | 0.20561 | 0.45066 | 0.2066 | 0.45092 | 0.00098507 | 0.0002566 | 1.0682 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 896 | 0.20271 | 0.42371 | 0.20358 | 0.42459 | 0.00087381 | 0.00088936 | 1.319 | [7 empty] | 4
896 | 768 | 1023 | 0.19989 | 0.39754 | 0.20043 | 0.39781 | 0.000536 | 0.0002651 | 0.6284 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 0 | 0.19434 | 0.55007 | 0.19452 | 0.55 | 0.00017854 | -7.2762e-05 | 0.3006 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 128 | 0.19424 | 0.54814 | 0.19399 | 0.54803 | -0.00024904 | -0.00010879 | 0.4321 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 256 | 0.19388 | 0.54132 | 0.19368 | 0.54057 | -0.00019478 | -0.00074905 | 1.0531 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 384 | 0.19324 | 0.52936 | 0.19325 | 0.52886 | 5.7478e-06 | -0.00049689 | 0.6846 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 512 | 0.19237 | 0.51276 | 0.19237 | 0.51154 | 9.7878e-06 | -0.0012177 | 1.4577 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 640 | 0.19129 | 0.4925 | 0.19161 | 0.49192 | 0.00032168 | -0.0005875 | 0.8128 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 768 | 0.19009 | 0.46977 | 0.19001 | 0.46871 | -7.7158e-05 | -0.001057 | 1.2485 | [7 empty] | 4
896 | 896 | 1023 | 0.18754 | 0.42173 | 0.18721 | 0.42108 | -0.00033401 | -0.00065117 | 0.8774 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 0 | 0.1785 | 0.552 | 0.17908 | 0.55184 | 0.00057301 | -0.00015546 | 0.7403 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 128 | 0.17848 | 0.55045 | 0.17854 | 0.55004 | 5.5725e-05 | -0.00040693 | 0.6094 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 256 | 0.17841 | 0.54498 | 0.17852 | 0.5444 | 0.00011108 | -0.0005712 | 0.7226 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 384 | 0.17828 | 0.53528 | 0.17834 | 0.53467 | 6.1961e-05 | -0.00061078 | 0.8229 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 512 | 0.17809 | 0.52163 | 0.17866 | 0.52123 | 0.00056343 | -0.00040053 | 0.8506 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 640 | 0.17787 | 0.50464 | 0.17819 | 0.5044 | 0.00032047 | -0.00023516 | 0.4756 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 768 | 0.1776 | 0.48514 | 0.17776 | 0.48481 | 0.00015782 | -0.00032898 | 0.4748 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 896 | 0.17732 | 0.46403 | 0.17778 | 0.46358 | 0.0004624 | -0.00044862 | 0.8309 | [7 empty] | 4
896 | 1023 | 1023 | 0.17702 | 0.44233 | 0.17761 | 0.44248 | 0.00058132 | 0.00014715 | 0.7617 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 128 | 0.43929 | 0.51431 | 0.43954 | 0.51371 | 0.00025665 | -0.00060292 | 0.4464 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 256 | 0.42558 | 0.49547 | 0.42571 | 0.49483 | 0.00012482 | -0.0006454 | 0.5786 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 384 | 0.40373 | 0.46543 | 0.40329 | 0.46387 | -0.00043333 | -0.0015614 | 1.1649 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 512 | 0.37728 | 0.42907 | 0.37787 | 0.42792 | 0.00059412 | -0.0011509 | 0.863 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 640 | 0.34988 | 0.3914 | 0.3496 | 0.39034 | -0.00027603 | -0.0010562 | 0.7878 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 768 | 0.3241 | 0.35596 | 0.32342 | 0.35443 | -0.00068287 | -0.0015299 | 1.2408 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 896 | 0.30126 | 0.32457 | 0.3012 | 0.32388 | -6.4036e-05 | -0.00069052 | 0.5848 | [7 empty] | 4
1023 | 0 | 1023 | 0.28189 | 0.29793 | 0.28144 | 0.29823 | -0.00045195 | 0.00029719 | 0.178 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 0 | 0.43284 | 0.5212 | 0.43357 | 0.52092 | 0.00073526 | -0.00027344 | 0.3446 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 128 | 0.42904 | 0.51575 | 0.42933 | 0.51554 | 0.00029452 | -0.00020695 | 0.2304 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 256 | 0.41626 | 0.49741 | 0.41634 | 0.49696 | 7.4744e-05 | -0.00044141 | 0.3737 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 384 | 0.3958 | 0.46803 | 0.39461 | 0.46653 | -0.0011806 | -0.0015042 | 1.4516 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 512 | 0.37089 | 0.43228 | 0.37053 | 0.43142 | -0.0003554 | -0.00085969 | 0.6452 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 640 | 0.34491 | 0.39499 | 0.34402 | 0.39375 | -0.0008948 | -0.0012428 | 1.1367 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 768 | 0.32031 | 0.35969 | 0.31884 | 0.35813 | -0.0014703 | -0.0015521 | 1.6053 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 896 | 0.2984 | 0.32823 | 0.29771 | 0.32785 | -0.00068072 | -0.00037128 | 0.582 | [7 empty] | 4
1023 | 128 | 1023 | 0.27971 | 0.3014 | 0.27911 | 0.30142 | -0.00059555 | 1.5124e-05 | 0.3984 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 0 | 0.40001 | 0.52518 | 0.40046 | 0.52508 | 0.00044815 | -9.4221e-05 | 0.2169 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 128 | 0.39704 | 0.52023 | 0.39755 | 0.51972 | 0.00051525 | -0.00050999 | 0.4772 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 256 | 0.38695 | 0.50349 | 0.38727 | 0.50295 | 0.00031806 | -0.00053531 | 0.4521 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 384 | 0.37058 | 0.4763 | 0.37015 | 0.47563 | -0.00042755 | -0.00066989 | 0.611 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 512 | 0.35029 | 0.4426 | 0.34895 | 0.44102 | -0.0013396 | -0.0015851 | 1.6383 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 640 | 0.32867 | 0.40672 | 0.32837 | 0.40632 | -0.00030259 | -0.00039349 | 0.3681 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 768 | 0.30778 | 0.37202 | 0.30705 | 0.37107 | -0.00072891 | -0.00094467 | 0.9317 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 896 | 0.28879 | 0.34049 | 0.28827 | 0.34019 | -0.00052055 | -0.00029983 | 0.4701 | [7 empty] | 4
1023 | 256 | 1023 | 0.27232 | 0.31314 | 0.27143 | 0.31328 | -0.00088571 | 0.00014498 | 0.6197 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 0 | 0.35458 | 0.53068 | 0.35467 | 0.53038 | 9.387e-05 | -0.0003064 | 0.2545 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 128 | 0.35258 | 0.52646 | 0.35321 | 0.52646 | 0.00062871 | -1.5671e-06 | 0.6664 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 256 | 0.34573 | 0.51204 | 0.34542 | 0.51221 | -0.00031187 | 0.00016734 | 0.3008 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 384 | 0.3344 | 0.48818 | 0.33446 | 0.48772 | 5.9234e-05 | -0.00045474 | 0.3651 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 512 | 0.31998 | 0.4578 | 0.32009 | 0.45739 | 0.00011525 | -0.00040992 | 0.3843 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 640 | 0.30414 | 0.42444 | 0.30465 | 0.42481 | 0.00050939 | 0.00037774 | 0.6595 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 768 | 0.28834 | 0.39114 | 0.28779 | 0.39114 | -0.00054393 | -4.4351e-06 | 0.27 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 896 | 0.27353 | 0.35996 | 0.27425 | 0.36134 | 0.0007159 | 0.0013797 | 1.2807 | [7 empty] | 4
1023 | 384 | 1023 | 0.26034 | 0.33216 | 0.26055 | 0.33395 | 0.00020955 | 0.0017883 | 1.2518 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 0 | 0.30858 | 0.53626 | 0.30934 | 0.53602 | 0.00075847 | -0.00023287 | 0.6394 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 128 | 0.30737 | 0.5328 | 0.3086 | 0.53303 | 0.0012312 | 0.00023153 | 1.2762 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 256 | 0.3032 | 0.52086 | 0.30375 | 0.5202 | 0.00054782 | -0.00066357 | 0.7615 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 384 | 0.29617 | 0.50072 | 0.29666 | 0.5007 | 0.00048923 | -2.6542e-05 | 0.6281 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 512 | 0.28695 | 0.47435 | 0.28694 | 0.4735 | -1.7123e-05 | -0.00085346 | 0.7323 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 640 | 0.27649 | 0.44441 | 0.27673 | 0.44349 | 0.00023358 | -0.0009184 | 0.8629 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 768 | 0.26567 | 0.41343 | 0.26523 | 0.4124 | -0.00044122 | -0.0010301 | 1.0194 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 896 | 0.25518 | 0.38339 | 0.25506 | 0.3836 | -0.00011971 | 0.00021379 | 0.0999 | [7 empty] | 4
1023 | 512 | 1023 | 0.24551 | 0.35571 | 0.24497 | 0.35666 | -0.00053645 | 0.0009495 | 0.6723 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 0 | 0.26886 | 0.54107 | 0.26944 | 0.54051 | 0.00058003 | -0.00056166 | 0.7997 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 128 | 0.26818 | 0.53829 | 0.269 | 0.53767 | 0.00081815 | -0.00062034 | 0.979 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 256 | 0.26582 | 0.52862 | 0.26676 | 0.52798 | 0.00093295 | -0.00063647 | 1.0674 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 384 | 0.26177 | 0.51201 | 0.26166 | 0.51101 | -0.00011632 | -0.0010031 | 1.0231 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 512 | 0.25633 | 0.48971 | 0.25635 | 0.488 | 1.6536e-05 | -0.0017015 | 1.6977 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 640 | 0.24996 | 0.46357 | 0.25063 | 0.46266 | 0.00066899 | -0.00091011 | 1.0948 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 768 | 0.24313 | 0.4356 | 0.24363 | 0.43515 | 0.00049965 | -0.00045677 | 0.6842 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 896 | 0.23628 | 0.4075 | 0.23721 | 0.4077 | 0.000931 | 0.00019431 | 0.9601 | [7 empty] | 4
1023 | 640 | 1023 | 0.22975 | 0.38074 | 0.22953 | 0.38043 | -0.0002248 | -0.00030715 | 0.4365 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 0 | 0.23719 | 0.54491 | 0.23889 | 0.54439 | 0.0016995 | -0.00051825 | 1.8756 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 128 | 0.23683 | 0.54269 | 0.23819 | 0.54224 | 0.0013638 | -0.00044274 | 1.5039 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 256 | 0.23557 | 0.53489 | 0.23753 | 0.5348 | 0.0019645 | -8.9616e-05 | 2.0775 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 384 | 0.23337 | 0.52133 | 0.23506 | 0.52093 | 0.0016852 | -0.00039903 | 1.8417 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 512 | 0.23036 | 0.50272 | 0.23134 | 0.5016 | 0.00097093 | -0.0011239 | 1.5689 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 640 | 0.22675 | 0.48034 | 0.22828 | 0.48016 | 0.0015367 | -0.00017712 | 1.683 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 768 | 0.22275 | 0.45565 | 0.22418 | 0.45526 | 0.0014312 | -0.00038712 | 1.637 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 896 | 0.21861 | 0.43005 | 0.21974 | 0.42945 | 0.0011232 | -0.00059655 | 1.433 | [7 empty] | 4
1023 | 768 | 1023 | 0.21454 | 0.40489 | 0.21525 | 0.4048 | 0.00070123 | -9.0348e-05 | 0.8789 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 0 | 0.21279 | 0.54786 | 0.21338 | 0.54772 | 0.00058432 | -0.00014133 | 0.6972 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 128 | 0.21262 | 0.54608 | 0.21277 | 0.54538 | 0.00015636 | -0.00069611 | 0.9336 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 256 | 0.21199 | 0.53979 | 0.21241 | 0.5392 | 0.00042118 | -0.00059014 | 0.8464 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 384 | 0.21089 | 0.52871 | 0.21147 | 0.52826 | 0.00058304 | -0.00045278 | 0.8783 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 512 | 0.20935 | 0.51326 | 0.20965 | 0.51214 | 0.00029358 | -0.0011208 | 1.3945 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 640 | 0.20746 | 0.49427 | 0.20757 | 0.49347 | 0.00010223 | -0.00079934 | 0.9608 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 768 | 0.20533 | 0.47279 | 0.20596 | 0.47225 | 0.00063487 | -0.00053805 | 0.984 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 896 | 0.20305 | 0.44991 | 0.20333 | 0.44865 | 0.00027914 | -0.001264 | 1.5418 | [7 empty] | 4
1023 | 896 | 1023 | 0.20075 | 0.42679 | 0.20118 | 0.42645 | 0.00042389 | -0.00033884 | 0.6707 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 0 | 0.19434 | 0.5501 | 0.19408 | 0.54998 | -0.00025422 | -0.00011663 | 0.3689 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 128 | 0.19426 | 0.54865 | 0.19414 | 0.54855 | -0.00012299 | -0.00010017 | 0.2158 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 256 | 0.19399 | 0.54352 | 0.19382 | 0.54313 | -0.00016703 | -0.00039526 | 0.5948 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 384 | 0.19351 | 0.53441 | 0.19315 | 0.53391 | -0.00035862 | -0.0005073 | 0.8949 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 512 | 0.19282 | 0.52155 | 0.19249 | 0.5206 | -0.00033486 | -0.00094072 | 1.3537 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 640 | 0.19197 | 0.50546 | 0.19186 | 0.50492 | -0.0001125 | -0.00053949 | 0.7848 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 768 | 0.19099 | 0.48689 | 0.19089 | 0.48617 | -0.00010294 | -0.00072525 | 0.98 | [7 empty] | 4
1023 | 1023 | 896 | 0.18992 | 0.46667 | 0.19015 | 0.46662 | 0.00023713 | -5.262e-05 | 0.3158 | [7 empty] | 4
489 | 344 | 281 | 0.18881 | 0.44576 | 0.18877 | 0.44576 | -4.1919e-05 | 2.383e-07 | 0.0545 | [7 empty] | 4
825 | 634 | 552 | 0.2368 | 0.48431 | 0.23672 | 0.48303 | -8.6572e-05 | -0.001278 | 0.7476 | [7 empty] | 4
748 | 569 | 533 | 0.22251 | 0.47427 | 0.22197 | 0.4731 | -0.00054642 | -0.0011653 | 1.2721 | [7 empty] | 4
541 | 653 | 235 | 0.22243 | 0.46475 | 0.22245 | 0.46404 | 2.0435e-05 | -0.00070815 | 0.5902 | [7 empty] | 4
420 | 649 | 669 | 0.17274 | 0.53694 | 0.1738 | 0.53672 | 0.0010613 | -0.0002163 | 0.9583 | [7 empty] | 4
665 | 575 | 790 | 0.15844 | 0.4312 | 0.15908 | 0.43224 | 0.00064291 | 0.0010448 | 0.9938 | [7 empty] | 4
386 | 459 | 285 | 0.19835 | 0.39075 | 0.19895 | 0.39038 | 0.00059811 | -0.00036506 | 0.5502 | [7 empty] | 4
805 | 370 | 363 | 0.17423 | 0.50496 | 0.17319 | 0.50277 | -0.001033 | -0.0021888 | 1.5526 | [7 empty] | 4
438 | 798 | 414 | 0.302 | 0.48053 | 0.30264 | 0.48072 | 0.00064293 | 0.00019247 | 0.5439 | [7 empty] | 4
395 | 470 | 743 | 0.14507 | 0.5192 | 0.14553 | 0.51878 | 0.00045681 | -0.00041669 | 0.6995 | [7 empty] | 4
486 | 247 | 252 | 0.17367 | 0.34693 | 0.17383 | 0.34849 | 0.0001651 | 0.001562 | 0.797 | [7 empty] | 4
286 | 576 | 304 | 0.2829 | 0.47126 | 0.28234 | 0.47164 | -0.00055604 | 0.00038572 | 0.2939 | [7 empty] | 4
262 | 288 | 522 | 0.14119 | 0.51778 | 0.14094 | 0.51678 | -0.00024564 | -0.00099516 | 0.9388 | [7 empty] | 4
979 | 639 | 345 | 0.17741 | 0.32039 | 0.17828 | 0.32246 | 0.00087261 | 0.0020715 | 0.9683 | [7 empty] | 4
648 | 440 | 691 | 0.25584 | 0.51757 | 0.25537 | 0.51648 | -0.00047333 | -0.0010934 | 1.2973 | [7 empty] | 4