## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | DICOMGSDF | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.1576 | -0.2774 | 0.3191 | 24710.7137 | 0.6034 | 46.4319 | [5 empty] | 0.953 | 1 | 1.4128 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 71.5001 |  |  |  |  | 1.0814 | 1.1481 | 1.9572 | [7 empty] | -0.2101 | -0.3902 | 0.4431 | 14641.6984 | 0.6017 | 77.3249 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.1583 | -0.2775 | 0.3195 | 24774.7079 | 0.6132 | 46.4162 | [5 empty] | 0.9683 | 1.016 | 1.4354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 72.1538 |  |  |  |  | 1.1536 | 1.1816 | 1.8405 | [7 empty] | 0.0071 | -0.2169 | 0.217 | 11091.6509 | 0.4196 | 78.5765 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.1583 | -0.2775 | 0.3195 | 24616.786 | 0.6215 | 46.5246 | [5 empty] | 0.9837 | 1.0322 | 1.4582 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 72.8075 |  |  |  |  | 1.1533 | 1.1814 | 1.8406 | [7 empty] | 0.0066 | -0.2173 | 0.2174 | 11098.3511 | 0.4154 | 78.5687 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.1579 | -0.2781 | 0.3198 | 24713.8241 | 0.6316 | 46.5063 | [5 empty] | 0.9992 | 1.0485 | 1.4812 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 73.4612 |  |  |  |  | 1.1534 | 1.1814 | 1.8398 | [7 empty] | 0.0077 | -0.2164 | 0.2165 | 11085.3827 | 0.4116 | 78.568 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.1579 | -0.2773 | 0.3191 | 24434.5666 | 0.6396 | 46.6249 | [5 empty] | 1.0149 | 1.065 | 1.5045 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 74.1149 |  |  |  |  | 1.1841 | 1.2125 | 1.8803 | [7 empty] | 0.0129 | -0.2129 | 0.2132 | 10979.0402 | 0.4171 | 79.7123 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.1578 | -0.2774 | 0.3192 | 24312.7465 | 0.6487 | 46.7176 | [5 empty] | 1.0307 | 1.0816 | 1.528 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 74.7686 |  |  |  |  | 1.184 | 1.2126 | 1.8802 | [7 empty] | 0.0123 | -0.2125 | 0.2129 | 10977.5538 | 0.4119 | 79.7159 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.1578 | -0.2776 | 0.3193 | 24157.315 | 0.6578 | 46.8456 | [5 empty] | 1.0467 | 1.0984 | 1.5517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 75.4224 |  |  |  |  | 1.173 | 1.2227 | 2.0776 | [7 empty] | -0.1487 | -0.4159 | 0.4417 | 14197.0861 | 0.6153 | 80.0828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1545 | -0.2794 | 0.3193 | 23608.4416 | 0.6629 | 47.3201 | [5 empty] | 1.0629 | 1.1153 | 1.5756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 76.0761 |  |  |  |  | 1.1729 | 1.2229 | 2.0773 | [7 empty] | -0.1492 | -0.4151 | 0.4412 | 14186.1198 | 0.6118 | 80.0905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1548 | -0.2793 | 0.3193 | 23596.714 | 0.6736 | 47.3248 | [5 empty] | 1.0792 | 1.1324 | 1.5998 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 76.7299 |  |  |  |  | 1.2038 | 1.2548 | 2.1196 | [7 empty] | -0.1464 | -0.4127 | 0.4379 | 13941.4066 | 0.6099 | 81.2375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.1551 | -0.2786 | 0.3188 | 23191.8279 | 0.6812 | 47.5961 | [5 empty] | 1.0956 | 1.1497 | 1.6242 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 77.3836 |  |  |  |  | 1.204 | 1.2546 | 2.1209 | [7 empty] | -0.1461 | -0.4146 | 0.4396 | 13968.8186 | 0.6105 | 81.2326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.151 | -0.2824 | 0.3202 | 23090.5756 | 0.6899 | 47.9026 | [5 empty] | 1.1122 | 1.1671 | 1.6488 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 78.0374 |  |  |  |  | 1.2883 | 1.3132 | 2.0055 | [7 empty] | 0.05 | -0.1963 | 0.2026 | 10580.2934 | 0.4552 | 83.2937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.1392 | -0.2809 | 0.3135 | 21661.5349 | 0.6868 | 48.6745 | [5 empty] | 1.129 | 1.1847 | 1.6736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 78.6912 |  |  |  |  | 1.2883 | 1.313 | 2.0052 | [7 empty] | 0.0504 | -0.1962 | 0.2025 | 10578.1155 | 0.4519 | 83.2884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.1386 | -0.2813 | 0.3136 | 21662.582 | 0.6983 | 48.6934 | [5 empty] | 1.1459 | 1.2024 | 1.6987 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.345 |  |  |  |  | 1.288 | 1.313 | 2.0049 | [7 empty] | 0.0497 | -0.1959 | 0.2021 | 10577.9114 | 0.4467 | 83.2868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.1363 | -0.2708 | 0.3032 | 19986.8486 | 0.6915 | 49.5112 | [5 empty] | 1.163 | 1.2204 | 1.724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.9988 |  |  |  |  | 1.2883 | 1.3131 | 2.0049 | [7 empty] | 0.0506 | -0.1958 | 0.2022 | 10574.1083 | 0.4457 | 83.2893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.1352 | -0.2711 | 0.3029 | 19969.1143 | 0.7034 | 49.5171 | [5 empty] | 1.1802 | 1.2384 | 1.7496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 80.6526 |  |  |  |  | 1.3153 | 1.3443 | 2.0069 | [7 empty] | 0.0628 | -0.1446 | 0.1577 | 10118.7715 | 0.3877 | 84.3647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.1326 | -0.2706 | 0.3013 | 19549.3698 | 0.7095 | 49.9414 | [5 empty] | 1.1976 | 1.2567 | 1.7754 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 81.3065 |  |  |  |  | 1.2991 | 1.3615 | 2.2308 | [7 empty] | -0.1493 | -0.3661 | 0.3954 | 12837.3388 | 0.5365 | 84.9516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1298 | -0.2677 | 0.2976 | 18434.4478 | 0.703 | 51.2764 | [5 empty] | 1.2152 | 1.2751 | 1.8014 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 81.9603 |  |  |  |  | 1.2993 | 1.3615 | 2.2314 | [7 empty] | -0.1491 | -0.367 | 0.3961 | 12845.9405 | 0.5353 | 84.9522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1314 | -0.2677 | 0.2982 | 18467.1238 | 0.7161 | 51.2726 | [5 empty] | 1.2329 | 1.2937 | 1.8276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 82.6142 |  |  |  |  | 1.3341 | 1.3975 | 2.2837 | [7 empty] | -0.1481 | -0.3692 | 0.3978 | 12740.1196 | 0.5402 | 86.1627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.1353 | -0.2669 | 0.2993 | 18027.7211 | 0.7191 | 52.1232 | [5 empty] | 1.2507 | 1.3124 | 1.8541 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 83.268 |  |  |  |  | 1.3339 | 1.3979 | 2.2835 | [7 empty] | -0.1495 | -0.3681 | 0.3973 | 12732.1457 | 0.5364 | 86.1748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.1331 | -0.2663 | 0.2977 | 17630.1396 | 0.7232 | 52.7388 | [5 empty] | 1.2688 | 1.3314 | 1.8809 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 83.9219 |  |  |  |  | 1.3833 | 1.4559 | 2.3402 | [7 empty] | -0.1575 | -0.3369 | 0.3719 | 12252.5599 | 0.5008 | 88.0875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.1361 | -0.2648 | 0.2977 | 16909.4954 | 0.7168 | 54.2653 | [5 empty] | 1.287 | 1.3505 | 1.9078 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 84.5758 |  |  |  |  | 1.3832 | 1.4561 | 2.3404 | [7 empty] | -0.1585 | -0.3369 | 0.3723 | 12254.7659 | 0.498 | 88.0923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.1412 | -0.2623 | 0.2979 | 16436.3834 | 0.7159 | 55.3649 | [5 empty] | 1.3053 | 1.3697 | 1.935 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 85.2298 |  |  |  |  | 1.3832 | 1.4558 | 2.341 | [7 empty] | -0.158 | -0.3381 | 0.3732 | 12266.2111 | 0.4968 | 88.0837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.1397 | -0.2609 | 0.296 | 16041.8414 | 0.7162 | 56.2376 | [5 empty] | 1.3238 | 1.3891 | 1.9625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 85.8837 |  |  |  |  | 1.383 | 1.4557 | 2.3396 | [7 empty] | -0.1579 | -0.3366 | 0.3718 | 12251.4875 | 0.4928 | 88.0802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.1398 | -0.2608 | 0.2959 | 16043.4437 | 0.7299 | 56.224 | [5 empty] | 1.3425 | 1.4088 | 1.9902 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 86.5377 |  |  |  |  | 1.4888 | 1.5168 | 2.1883 | [7 empty] | 0.1274 | -0.0732 | 0.1469 | 9456.5232 | 0.4325 | 90.0433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.1375 | -0.259 | 0.2933 | 15681.4671 | 0.7309 | 57.0194 | [5 empty] | 1.3614 | 1.4285 | 2.0181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 87.1916 |  |  |  |  | 1.4886 | 1.5171 | 2.187 | [7 empty] | 0.1264 | -0.0709 | 0.145 | 9445.3787 | 0.424 | 90.0531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.1351 | -0.2574 | 0.2907 | 15335.6506 | 0.7312 | 57.8697 | [5 empty] | 1.3804 | 1.4485 | 2.0463 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 87.8456 |  |  |  |  | 1.4735 | 1.5306 | 2.4637 | [7 empty] | -0.1016 | -0.3658 | 0.3796 | 12147.8644 | 0.5425 | 90.478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.1309 | -0.2535 | 0.2853 | 14833.6374 | 0.7243 | 59.0939 | [5 empty] | 1.3996 | 1.4686 | 2.0748 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 88.4996 |  |  |  |  | 1.4736 | 1.5303 | 2.4629 | [7 empty] | -0.1003 | -0.3655 | 0.379 | 12141.9784 | 0.5409 | 90.4685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.1292 | -0.2511 | 0.2824 | 14576.1454 | 0.7266 | 59.786 | [5 empty] | 1.4189 | 1.4889 | 2.1034 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.1537 |  |  |  |  | 1.4733 | 1.5304 | 2.4629 | [7 empty] | -0.1014 | -0.3652 | 0.379 | 12142.2224 | 0.5384 | 90.4714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.1258 | -0.2487 | 0.2787 | 14185.7677 | 0.7192 | 61.1101 | [5 empty] | 1.4384 | 1.5094 | 2.1324 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.8077 |  |  |  |  | 1.5121 | 1.5589 | 2.5248 | [7 empty] | -0.0726 | -0.3949 | 0.4015 | 12254.9217 | 0.611 | 91.3647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.124 | -0.2458 | 0.2753 | 13972.1659 | 0.7225 | 61.7185 | [5 empty] | 1.4581 | 1.53 | 2.1616 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 90.4618 |  |  |  |  | 1.5118 | 1.5585 | 2.5243 | [7 empty] | -0.0727 | -0.3949 | 0.4015 | 12255.5546 | 0.6099 | 91.3538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.1205 | -0.2423 | 0.2706 | 13625.0734 | 0.7147 | 63.003 | [5 empty] | 1.478 | 1.5509 | 2.191 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 91.1158 |  |  |  |  | 1.5118 | 1.5587 | 2.5246 | [7 empty] | -0.0731 | -0.3949 | 0.4016 | 12256.909 | 0.6092 | 91.3589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.1176 | -0.2398 | 0.2671 | 13405.4308 | 0.7142 | 63.8635 | [5 empty] | 1.498 | 1.5719 | 2.2207 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 91.7699 |  |  |  |  | 1.556 | 1.6052 | 2.5872 | [7 empty] | -0.0722 | -0.3916 | 0.3982 | 12110.8178 | 0.6043 | 92.7953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.1123 | -0.2352 | 0.2607 | 13081.4824 | 0.7052 | 65.1453 | [5 empty] | 1.5182 | 1.5931 | 2.2506 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 92.424 |  |  |  |  | 1.5562 | 1.605 | 2.5874 | [7 empty] | -0.0709 | -0.3922 | 0.3986 | 12112.9463 | 0.606 | 92.7905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.1105 | -0.2322 | 0.2572 | 12893.8639 | 0.7044 | 66.0137 | [5 empty] | 1.5386 | 1.6145 | 2.2808 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 93.0782 |  |  |  |  | 1.665 | 1.6846 | 2.4135 | [7 empty] | 0.1903 | -0.0654 | 0.2012 | 9291.401 | 0.5754 | 95.1874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.1054 | -0.2263 | 0.2496 | 12565.308 | 0.6896 | 67.5723 | [5 empty] | 1.5591 | 1.636 | 2.3112 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 93.7323 |  |  |  |  | 1.6648 | 1.6848 | 2.4134 | [7 empty] | 0.1891 | -0.0647 | 0.1998 | 9290.4275 | 0.57 | 95.1947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.1061 | -0.227 | 0.2506 | 12581.5344 | 0.7061 | 67.5744 | [5 empty] | 1.5798 | 1.6577 | 2.342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 94.3865 |  |  |  |  | 1.665 | 1.6849 | 2.4135 | [7 empty] | 0.1896 | -0.0648 | 0.2003 | 9289.9471 | 0.5703 | 95.1967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.1009 | -0.223 | 0.2447 | 12362.5344 | 0.6998 | 68.6994 | [5 empty] | 1.6007 | 1.6797 | 2.3729 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 95.0406 |  |  |  |  | 1.6519 | 1.7182 | 2.6914 | [7 empty] | -0.085 | -0.3229 | 0.3339 | 11383.106 | 0.4765 | 96.1795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.0927 | -0.2155 | 0.2346 | 11991.8329 | 0.6705 | 70.9811 | [5 empty] | 1.6218 | 1.7018 | 2.4041 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 95.6948 |  |  |  |  | 1.6519 | 1.7182 | 2.6914 | [7 empty] | -0.0848 | -0.323 | 0.3339 | 11383.4034 | 0.476 | 96.1788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.0887 | -0.2099 | 0.2279 | 11773.7961 | 0.6559 | 72.4917 | [5 empty] | 1.643 | 1.724 | 2.4356 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 96.349 |  |  |  |  | 1.6516 | 1.7177 | 2.6909 | [7 empty] | -0.0844 | -0.3233 | 0.3342 | 11385.7282 | 0.4766 | 96.1634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.0886 | -0.2088 | 0.2268 | 11763.4656 | 0.6731 | 72.4231 | [5 empty] | 1.6644 | 1.7465 | 2.4674 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 97.0033 |  |  |  |  | 1.6516 | 1.7176 | 2.6912 | [7 empty] | -0.0842 | -0.3239 | 0.3347 | 11389.8565 | 0.4783 | 96.1597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.0829 | -0.2033 | 0.2196 | 11565.5788 | 0.6594 | 73.8713 | [5 empty] | 1.686 | 1.7692 | 2.4994 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 97.6575 |  |  |  |  | 1.7015 | 1.7647 | 2.7684 | [7 empty] | -0.0723 | -0.3386 | 0.3462 | 11395.2095 | 0.5108 | 97.5289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.0752 | -0.198 | 0.2118 | 11378.251 | 0.6456 | 75.3156 | [5 empty] | 1.7078 | 1.792 | 2.5316 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 98.3118 |  |  |  |  | 1.7012 | 1.7647 | 2.7682 | [7 empty] | -0.0736 | -0.3382 | 0.3461 | 11395.3604 | 0.5095 | 97.5297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.0704 | -0.1911 | 0.2037 | 11199.169 | 0.6297 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7297 | 1.815 | 2.5642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 98.9661 |  |  |  |  | 1.8574 | 1.8939 | 2.6565 | [7 empty] | 0.1939 | 0.0019 | 0.1939 | 9003.5349 | 0.5082 | 101.1677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.0654 | -0.1863 | 0.1975 | 11069.3822 | 0.6204 | 78.0058 | [5 empty] | 1.7518 | 1.8383 | 2.597 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 99.6204 |  |  |  |  | 1.7511 | 1.8204 | 2.8249 | [7 empty] | -0.0733 | -0.3113 | 0.3198 | 11136.6753 | 0.4637 | 99.118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.0595 | -0.1809 | 0.1905 | 10940.6701 | 0.6111 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7741 | 1.8617 | 2.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.2747 |  |  |  |  | 1.7514 | 1.8211 | 2.8268 | [7 empty] | -0.0748 | -0.3123 | 0.3211 | 11145.8812 | 0.4654 | 99.1368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.0555 | -0.1758 | 0.1843 | 10826.917 | 0.6005 | 80.4324 | [5 empty] | 1.7966 | 1.8853 | 2.6634 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.9291 |  |  |  |  | 1.8569 | 1.8938 | 2.655 | [7 empty] | 0.1935 | 0.0037 | 0.1936 | 8996.8061 | 0.5012 | 101.1636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.0505 | -0.17 | 0.1773 | 10713.7057 | 0.5903 | 81.6285 | [5 empty] | 1.8193 | 1.909 | 2.697 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 101.5834 |  |  |  |  | 1.8576 | 1.8943 | 2.6551 | [7 empty] | 0.1944 | 0.0044 | 0.1945 | 8992.55 | 0.5028 | 101.1787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.0451 | -0.1647 | 0.1707 | 10611.3946 | 0.581 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8421 | 1.933 | 2.7308 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 102.2378 |  |  |  |  | 1.8387 | 1.9036 | 2.9779 | [7 empty] | -0.0628 | -0.3566 | 0.3621 | 11303.7048 | 0.55 | 101.4345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.0404 | -0.1582 | 0.1632 | 10508.5924 | 0.5708 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8652 | 1.9572 | 2.765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 102.8922 |  |  |  |  | 1.881 | 1.9493 | 3.0402 | [7 empty] | -0.0656 | -0.3538 | 0.3598 | 11234.9572 | 0.5416 | 102.6782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.0297 | -0.1279 | 0.1313 | 10208.2878 | 0.5355 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8884 | 1.9815 | 2.7994 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 103.5466 |  |  |  |  | 1.8815 | 1.949 | 3.0399 | [7 empty] | -0.0633 | -0.354 | 0.3596 | 11231.9257 | 0.5449 | 102.6721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.0245 | -0.1138 | 0.1164 | 10069.6259 | 0.5164 | 86.984 | [5 empty] | 1.9118 | 2.0061 | 2.8341 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 104.201 |  |  |  |  | 1.9384 | 2.0022 | 3.1093 | [7 empty] | -0.0389 | -0.3501 | 0.3522 | 11094.9104 | 0.5638 | 104.0967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.0247 | -0.1139 | 0.1166 | 10071.231 | 0.5364 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9354 | 2.0309 | 2.8691 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 104.8554 |  |  |  |  | 1.9391 | 2.0028 | 3.1099 | [7 empty] | -0.0386 | -0.3497 | 0.3518 | 11091.3529 | 0.5639 | 104.1132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.0127 | -0.0732 | 0.0743 | 9753.7349 | 0.4922 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9592 | 2.0558 | 2.9043 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 105.5099 |  |  |  |  | 1.9389 | 2.0023 | 3.1085 | [7 empty] | -0.0372 | -0.349 | 0.3509 | 11084.6337 | 0.5657 | 104.1001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | 0.0261 | -0.0823 | 0.0864 | 9704.8507 | 0.4797 | 91.2712 | [5 empty] | 1.9831 | 2.081 | 2.9398 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 106.1644 |  |  |  |  | 2.0733 | 2.0937 | 2.9331 | [7 empty] | 0.2864 | -0.0016 | 0.2864 | 8924.0156 | 0.7449 | 106.493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | 0.064 | -0.1024 | 0.1208 | 9734.5034 | 0.5343 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0073 | 2.1063 | 2.9756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 106.8189 |  |  |  |  | 2.0728 | 2.0933 | 2.9322 | [7 empty] | 0.2862 | -0.0012 | 0.2862 | 8922.6345 | 0.7439 | 106.4829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | 0.0637 | -0.1018 | 0.12 | 9731.9026 | 0.551 | 92.2183 | [5 empty] | 2.0316 | 2.1318 | 3.0117 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 107.4734 |  |  |  |  | 2.0727 | 2.0932 | 2.9319 | [7 empty] | 0.2861 | -0.0008 | 0.2861 | 8921.4715 | 0.7439 | 106.4822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | 0.0818 | -0.0842 | 0.1174 | 9578.9582 | 0.5117 | 95.2094 | [5 empty] | 2.0561 | 2.1576 | 3.0481 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 108.1279 |  |  |  |  | 2.1011 | 2.1452 | 3.188 | [7 empty] | 0.1153 | -0.214 | 0.2431 | 10019.0962 | 0.6056 | 107.8139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | 0.065 | -0.0434 | 0.0781 | 9394.6399 | 0.392 | 98.5377 | [5 empty] | 2.0809 | 2.1835 | 3.0847 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 108.7824 |  |  |  |  | 2.1009 | 2.1447 | 3.1875 | [7 empty] | 0.1162 | -0.2144 | 0.2438 | 10019.3347 | 0.6088 | 107.8019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | 0.0497 | -0.0098 | 0.0506 | 9265.9811 | 0.33 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1058 | 2.2097 | 3.1217 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 109.437 |  |  |  |  | 2.1442 | 2.1965 | 3.1922 | [7 empty] | 0.1314 | -0.1295 | 0.1845 | 9623.4931 | 0.5121 | 109.1076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | 0.0489 | -0.0131 | 0.0506 | 9281.5076 | 0.3509 | 100.0609 | [5 empty] | 2.1309 | 2.236 | 3.1589 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 110.0916 |  |  |  |  | 2.1441 | 2.1964 | 3.192 | [7 empty] | 0.1313 | -0.1294 | 0.1844 | 9623.1268 | 0.5128 | 109.1057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | 0.0573 | -0.0042 | 0.0574 | 9230.718 | 0.3442 | 101.2317 | [5 empty] | 2.1562 | 2.2625 | 3.1964 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 110.7462 |  |  |  |  | 2.1588 | 2.2517 | 3.1955 | [7 empty] | 0.0379 | -0.023 | 0.0443 | 9335.4955 | 0.1281 | 110.4797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | 0.0952 | -0.0145 | 0.0963 | 9219.864 | 0.3921 | 102.5851 | [5 empty] | 2.1817 | 2.2893 | 3.2342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 111.4008 |  |  |  |  | 2.1732 | 2.2915 | 3.2041 | [7 empty] | -0.0198 | 0.0452 | 0.0493 | 9164.6432 | 0.1172 | 111.4534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | 0.1429 | -0.0187 | 0.1441 | 9174.3842 | 0.4525 | 105.4099 | [5 empty] | 2.2074 | 2.3163 | 3.2723 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 112.0554 |  |  |  |  | 2.1699 | 2.2897 | 3.1981 | [7 empty] | -0.0236 | 0.0503 | 0.0556 | 9151.3098 | 0.1358 | 111.4115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | 0.1441 | -0.02 | 0.1455 | 9177.8214 | 0.4675 | 105.4363 | [5 empty] | 2.2332 | 2.3434 | 3.3106 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 112.71 |  |  |  |  | 2.2219 | 2.3411 | 3.4292 | [7 empty] | -0.0948 | -0.1449 | 0.1732 | 9974.4612 | 0.2289 | 112.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | 0.1554 | -0.0114 | 0.1558 | 9132.7843 | 0.4753 | 106.7229 | [5 empty] | 2.2593 | 2.3708 | 3.3493 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 113.3647 |  |  |  |  | 2.2242 | 2.3399 | 3.4288 | [7 empty] | -0.0834 | -0.1479 | 0.1697 | 9970.4825 | 0.2219 | 112.626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | 0.1405 | 0.0377 | 0.1455 | 8980.1708 | 0.3827 | 108.5413 | [5 empty] | 2.2856 | 2.3984 | 3.3882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 114.0193 |  |  |  |  | 2.3402 | 2.4212 | 3.5225 | [7 empty] | 0.0615 | -0.1379 | 0.151 | 9713.9532 | 0.3619 | 114.557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | 0.1418 | 0.0422 | 0.1479 | 8970.943 | 0.3716 | 109.9215 | [5 empty] | 2.3121 | 2.4261 | 3.4275 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 114.674 |  |  |  |  | 2.3412 | 2.4204 | 3.5246 | [7 empty] | 0.0659 | -0.1424 | 0.1569 | 9724.8904 | 0.3785 | 114.5398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | 0.1257 | 0.0917 | 0.1556 | 8837.8464 | 0.2945 | 111.8305 | [5 empty] | 2.3388 | 2.4541 | 3.467 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 115.3287 |  |  |  |  | 2.3406 | 2.4213 | 3.5301 | [7 empty] | 0.0589 | -0.147 | 0.1584 | 9751.3087 | 0.3717 | 114.56 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | 0.1438 | 0.1025 | 0.1765 | 8794.9334 | 0.3213 | 113.2388 | [5 empty] | 2.3656 | 2.4823 | 3.5069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 115.9834 |  |  |  |  | 2.381 | 2.4658 | 3.5286 | [7 empty] | 0.0853 | -0.0679 | 0.109 | 9428.2538 | 0.3097 | 115.6001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | 0.1394 | 0.1131 | 0.1795 | 8766.9171 | 0.3183 | 113.2514 | [5 empty] | 2.3927 | 2.5107 | 3.547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 116.6381 |  |  |  |  | 2.39 | 2.5004 | 3.5311 | [7 empty] | 0.0258 | -0.0013 | 0.0259 | 9274.2765 | 0.0699 | 116.4007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | 0.1447 | 0.0685 | 0.1601 | 8909.5613 | 0.338 | 114.505 | [5 empty] | 2.42 | 2.5394 | 3.5874 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 117.2928 |  |  |  |  | 2.3878 | 2.4986 | 3.5273 | [7 empty] | 0.0248 | 0.0004 | 0.0248 | 9269.9176 | 0.0735 | 116.3588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | 0.1596 | 0.0871 | 0.1818 | 8845.5345 | 0.358 | 115.8103 | [5 empty] | 2.4475 | 2.5682 | 3.6282 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 117.9476 |  |  |  |  | 2.4431 | 2.5664 | 3.7631 | [7 empty] | -0.0801 | -0.1666 | 0.1848 | 9972.0239 | 0.2396 | 117.9066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | 0.1647 | 0.0509 | 0.1724 | 8956.3465 | 0.39 | 116.8401 | [5 empty] | 2.4751 | 2.5972 | 3.6692 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 118.6023 |  |  |  |  | 2.443 | 2.5667 | 3.7633 | [7 empty] | -0.0814 | -0.1661 | 0.185 | 9971.9416 | 0.241 | 117.9136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | 0.1842 | 0.0748 | 0.1988 | 8885.946 | 0.418 | 120.0118 | [5 empty] | 2.503 | 2.6265 | 3.7106 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 119.2571 |  |  |  |  | 2.4428 | 2.5668 | 3.7629 | [7 empty] | -0.0821 | -0.1655 | 0.1847 | 9970.3353 | 0.2444 | 117.9149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | 0.201 | 0.0952 | 0.2224 | 8821.8458 | 0.4493 | 121.2691 | [5 empty] | 2.5311 | 2.656 | 3.7522 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 119.9119 |  |  |  |  | 2.5795 | 2.6583 | 3.8704 | [7 empty] | 0.101 | -0.159 | 0.1884 | 9699.4851 | 0.4842 | 119.9633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | 0.2102 | 0.1055 | 0.2351 | 8800.2486 | 0.4739 | 123.1451 | [5 empty] | 2.5594 | 2.6857 | 3.7942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 120.5667 |  |  |  |  | 2.5767 | 2.6553 | 3.8674 | [7 empty] | 0.1007 | -0.1604 | 0.1894 | 9705.2198 | 0.4864 | 119.8976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | 0.2149 | 0.1055 | 0.2394 | 8795.5221 | 0.4804 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5879 | 2.7156 | 3.8364 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 121.2215 |  |  |  |  | 2.5943 | 2.7122 | 3.8753 | [7 empty] | 0.0109 | -0.0575 | 0.0585 | 9466.1754 | 0.1199 | 121.1474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | 0.2225 | 0.1204 | 0.253 | 8760.8716 | 0.4961 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6166 | 2.7457 | 3.879 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 121.8763 |  |  |  |  | 2.595 | 2.7135 | 3.8738 | [7 empty] | 0.0107 | -0.0532 | 0.0543 | 9452.8356 | 0.1155 | 121.1754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | 0.2786 | 0.1375 | 0.3107 | 8682.3551 | 0.6278 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6456 | 2.7761 | 3.9219 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 122.5312 |  |  |  |  | 2.6366 | 2.7676 | 3.8798 | [7 empty] | 0.0127 | 0.0374 | 0.0395 | 9176.7357 | 0.0536 | 122.3488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | 0.2887 | 0.1536 | 0.327 | 8648.8114 | 0.6511 | 127.403 | [5 empty] | 2.6747 | 2.8067 | 3.9651 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 123.186 |  |  |  |  | 2.6372 | 2.7658 | 3.8762 | [7 empty] | 0.0212 | 0.0378 | 0.0434 | 9166.8691 | 0.0658 | 122.3098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | 0.3458 | 0.1734 | 0.3868 | 8570.2684 | 0.7821 | 128.7905 | [5 empty] | 2.704 | 2.8374 | 4.0086 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 123.8409 |  |  |  |  | 2.6907 | 2.8231 | 4.1105 | [7 empty] | -0.0621 | -0.1494 | 0.1618 | 9829.3017 | 0.2123 | 123.5371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | 0.3492 | 0.1849 | 0.3952 | 8556.239 | 0.7929 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7336 | 2.8685 | 4.0524 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 124.4957 |  |  |  |  | 2.6915 | 2.8242 | 4.1124 | [7 empty] | -0.0631 | -0.1497 | 0.1625 | 9831.3076 | 0.2158 | 123.5604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | 0.3284 | 0.1917 | 0.3802 | 8576.9189 | 0.7607 | 131.9175 | [5 empty] | 2.7634 | 2.8997 | 4.0965 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 125.1506 |  |  |  |  | 2.7979 | 2.911 | 4.1955 | [7 empty] | 0.0399 | -0.1113 | 0.1183 | 9584.1046 | 0.2705 | 125.3856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | 0.3431 | 0.2111 | 0.4028 | 8539.1812 | 0.7981 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7934 | 2.9312 | 4.141 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 125.8055 |  |  |  |  | 2.8005 | 2.9089 | 4.1913 | [7 empty] | 0.0566 | -0.1117 | 0.1252 | 9567.5274 | 0.3082 | 125.3426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | 0.3212 | 0.219 | 0.3888 | 8557.3378 | 0.7723 | 134.9905 | [5 empty] | 2.8236 | 2.9628 | 4.1857 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 126.4604 |  |  |  |  | 2.8145 | 2.9519 | 4.1957 | [7 empty] | -0.0086 | -0.0318 | 0.033 | 9398.4296 | 0.0471 | 126.235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | 0.3295 | 0.229 | 0.4012 | 8543.3549 | 0.7984 | 136.1352 | [5 empty] | 2.854 | 2.9948 | 4.2308 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 127.1153 |  |  |  |  | 2.8146 | 2.9522 | 4.1958 | [7 empty] | -0.009 | -0.0312 | 0.0325 | 9397.0079 | 0.0577 | 126.2415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | 0.3892 | 0.2506 | 0.4629 | 8476.5489 | 0.9332 | 137.6938 | [5 empty] | 2.8846 | 3.0269 | 4.2762 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 127.7702 |  |  |  |  | 2.8789 | 3.0188 | 4.2004 | [7 empty] | 0.041 | 0.0785 | 0.0885 | 9052.8707 | 0.1139 | 127.6051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | 0.4077 | 0.2648 | 0.4861 | 8451.3438 | 0.9804 | 138.9251 | [5 empty] | 2.9154 | 3.0593 | 4.3219 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 128.4251 |  |  |  |  | 2.8775 | 3.0167 | 4.1985 | [7 empty] | 0.0425 | 0.0769 | 0.0879 | 9055.4439 | 0.1186 | 127.562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | 0.4612 | 0.2906 | 0.5452 | 8385.3474 | 1.0986 | 140.3283 | [5 empty] | 2.9465 | 3.0919 | 4.368 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 129.0801 |  |  |  |  | 2.9825 | 3.1149 | 4.4791 | [7 empty] | 0.0083 | -0.102 | 0.1023 | 9569.9464 | 0.1933 | 129.5397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | 0.479 | 0.3074 | 0.5692 | 8358.9872 | 1.1431 | 141.5222 | [5 empty] | 2.9778 | 3.1247 | 4.4144 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 129.735 |  |  |  |  | 2.9837 | 3.1174 | 4.484 | [7 empty] | 0.0036 | -0.1032 | 0.1033 | 9577.9158 | 0.1867 | 129.5892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | 0.4509 | 0.3102 | 0.5473 | 8395.0928 | 1.12 | 143.3872 | [5 empty] | 3.0093 | 3.1577 | 4.4611 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 130.39 |  |  |  |  | 3.0704 | 3.192 | 4.6067 | [7 empty] | 0.049 | -0.1306 | 0.1395 | 9602.4361 | 0.3229 | 131.064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | 0.4622 | 0.3229 | 0.5639 | 8381.6649 | 1.1569 | 144.6375 | [5 empty] | 3.041 | 3.191 | 4.5081 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 131.0449 |  |  |  |  | 3.1473 | 3.2794 | 4.7001 | [7 empty] | 0.0422 | -0.0912 | 0.1005 | 9496.1265 | 0.2538 | 132.7624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | 0.4389 | 0.3374 | 0.5536 | 8391.8773 | 1.1459 | 146.3319 | [5 empty] | 3.073 | 3.2246 | 4.5554 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 131.6999 |  |  |  |  | 3.1458 | 3.2776 | 4.6965 | [7 empty] | 0.0436 | -0.0901 | 0.1 | 9491.851 | 0.2476 | 132.7277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | 0.5201 | 0.3828 | 0.6457 | 8308.6693 | 1.3527 | 149.2294 | [5 empty] | 3.1051 | 3.2583 | 4.6031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 132.3549 |  |  |  |  | 3.2084 | 3.344 | 4.7746 | [7 empty] | 0.0493 | -0.0707 | 0.0862 | 9433.3996 | 0.2373 | 133.9974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | 0.5326 | 0.3939 | 0.6624 | 8301.5492 | 1.3975 | 150.5432 | [5 empty] | 3.1375 | 3.2923 | 4.6512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 133.0099 |  |  |  |  | 3.2051 | 3.3389 | 4.7718 | [7 empty] | 0.0526 | -0.0766 | 0.0929 | 9445.6791 | 0.2458 | 133.901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | 0.6001 | 0.4187 | 0.7317 | 8247.9557 | 1.5415 | 152.0429 | [5 empty] | 3.1701 | 3.3265 | 4.6995 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 133.6649 |  |  |  |  | 3.203 | 3.3396 | 4.7686 | [7 empty] | 0.0451 | -0.0703 | 0.0835 | 9436.4438 | 0.2157 | 133.9144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | 0.6282 | 0.4441 | 0.7693 | 8210.6576 | 1.6024 | 153.1011 | [5 empty] | 3.203 | 3.361 | 4.7482 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 134.3199 |  |  |  |  | 3.2713 | 3.4072 | 4.8584 | [7 empty] | 0.0617 | -0.065 | 0.0896 | 9406.0368 | 0.25 | 135.1912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | 0.5831 | 0.4451 | 0.7336 | 8256.6049 | 1.5698 | 154.9115 | [5 empty] | 3.2361 | 3.3957 | 4.7972 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 134.9749 |  |  |  |  | 3.338 | 3.4754 | 4.9443 | [7 empty] | 0.0729 | -0.0529 | 0.09 | 9364.8886 | 0.2659 | 136.4633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | 0.5986 | 0.4642 | 0.7575 | 8238.8925 | 1.62 | 156.1919 | [5 empty] | 3.2694 | 3.4306 | 4.8466 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 135.6299 |  |  |  |  | 3.335 | 3.4738 | 4.9424 | [7 empty] | 0.0676 | -0.0527 | 0.0857 | 9369.0696 | 0.2463 | 136.4338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | 0.5738 | 0.4797 | 0.7479 | 8254.5914 | 1.6333 | 158.0821 | [5 empty] | 3.3029 | 3.4658 | 4.8963 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 136.2849 |  |  |  |  | 3.4065 | 3.5426 | 5.0438 | [7 empty] | 0.0861 | -0.0604 | 0.1052 | 9370.3923 | 0.3077 | 137.6985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | 0.5947 | 0.4945 | 0.7734 | 8241.7276 | 1.6954 | 159.3856 | [5 empty] | 3.3366 | 3.5012 | 4.9463 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 136.94 |  |  |  |  | 3.4057 | 3.5405 | 5.0394 | [7 empty] | 0.091 | -0.059 | 0.1085 | 9363.2014 | 0.3128 | 137.6613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | 0.6152 | 0.5191 | 0.805 | 8221.4959 | 1.7712 | 161.0339 | [5 empty] | 3.3706 | 3.5369 | 4.9967 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 137.595 |  |  |  |  | 3.4941 | 3.6214 | 5.1644 | [7 empty] | 0.125 | -0.0768 | 0.1467 | 9375.2323 | 0.4266 | 139.1294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | 0.6256 | 0.5134 | 0.8093 | 8224.0014 | 1.7651 | 161.0221 | [5 empty] | 3.4048 | 3.5728 | 5.0474 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 138.2501 |  |  |  |  | 3.4937 | 3.6191 | 5.1663 | [7 empty] | 0.1286 | -0.0838 | 0.1535 | 9388.4645 | 0.4409 | 139.0883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | 0.6317 | 0.5315 | 0.8256 | 8212.9302 | 1.7989 | 162.1553 | [5 empty] | 3.4393 | 3.609 | 5.0985 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 138.9051 |  |  |  |  | 3.5707 | 3.7166 | 5.2607 | [7 empty] | 0.0956 | -0.0243 | 0.0987 | 9279.1531 | 0.2929 | 140.8291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | 0.6556 | 0.555 | 0.8589 | 8195.1184 | 1.8825 | 163.8306 | [5 empty] | 3.474 | 3.6454 | 5.1499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 139.5602 |  |  |  |  | 3.5716 | 3.7168 | 5.2637 | [7 empty] | 0.0966 | -0.0278 | 0.1005 | 9286.1559 | 0.2913 | 140.834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | 0.6739 | 0.5756 | 0.8863 | 8178.5265 | 1.9403 | 165.0761 | [5 empty] | 3.5089 | 3.682 | 5.2017 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 140.2152 |  |  |  |  | 3.5693 | 3.716 | 5.2596 | [7 empty] | 0.093 | -0.0235 | 0.0959 | 9279.4719 | 0.2718 | 140.8196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | 0.6893 | 0.5895 | 0.907 | 8173.7334 | 2.0009 | 166.453 | [5 empty] | 3.5441 | 3.7189 | 5.2538 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 140.8703 |  |  |  |  | 3.7047 | 3.8153 | 5.3938 | [7 empty] | 0.2387 | -0.0329 | 0.241 | 9190.3015 | 0.6617 | 142.5612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | 0.7115 | 0.6013 | 0.9316 | 8167.9249 | 2.0679 | 167.7418 | [5 empty] | 3.5795 | 3.756 | 5.3063 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 141.5254 |  |  |  |  | 3.704 | 3.8154 | 5.3942 | [7 empty] | 0.2356 | -0.0327 | 0.2378 | 9192.2694 | 0.6502 | 142.5641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | 0.7232 | 0.6269 | 0.9571 | 8149.5512 | 2.1137 | 168.9312 | [5 empty] | 3.6151 | 3.7934 | 5.3591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 142.1805 |  |  |  |  | 3.8141 | 3.9266 | 5.4039 | [7 empty] | 0.3288 | 0.1474 | 0.3603 | 8777.8248 | 0.7386 | 144.4794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | 0.7369 | 0.6429 | 0.9779 | 8141.6708 | 2.1587 | 170.0959 | [5 empty] | 3.651 | 3.8311 | 5.4123 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 142.8355 |  |  |  |  | 3.8113 | 3.9252 | 5.3997 | [7 empty] | 0.3248 | 0.1506 | 0.358 | 8774.3125 | 0.7225 | 144.4545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | 0.7706 | 0.6623 | 1.0161 | 8129.9769 | 2.2519 | 171.8227 | [5 empty] | 3.6871 | 3.869 | 5.4658 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 143.4906 |  |  |  |  | 3.8109 | 3.9263 | 5.4067 | [7 empty] | 0.3169 | 0.1444 | 0.3482 | 8791.202 | 0.7041 | 144.4735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | 0.7917 | 0.6851 | 1.047 | 8113.0641 | 2.305 | 173.0243 | [5 empty] | 3.7234 | 3.9071 | 5.5197 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 144.1457 |  |  |  |  | 3.8535 | 3.9874 | 5.7858 | [7 empty] | 0.1075 | -0.2083 | 0.2344 | 9666.5826 | 0.5798 | 145.5102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | 0.8147 | 0.7112 | 1.0814 | 8101.2801 | 2.3865 | 174.8786 | [5 empty] | 3.76 | 3.9455 | 5.5739 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 144.8008 |  |  |  |  | 3.8507 | 3.9832 | 5.775 | [7 empty] | 0.1142 | -0.2028 | 0.2328 | 9649.452 | 0.5827 | 145.4399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | 0.8304 | 0.7272 | 1.1038 | 8094.6356 | 2.4313 | 176.0889 | [5 empty] | 3.7968 | 3.9841 | 5.6285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 145.4559 |  |  |  |  | 3.865 | 4.0353 | 5.781 | [7 empty] | 0.0263 | -0.1062 | 0.1094 | 9502.5135 | 0.2374 | 146.3165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | 0.8563 | 0.7529 | 1.1402 | 8080.0697 | 2.5056 | 177.7082 | [5 empty] | 3.8339 | 4.0231 | 5.6835 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 146.111 |  |  |  |  | 3.8653 | 4.0346 | 5.781 | [7 empty] | 0.0289 | -0.1078 | 0.1116 | 9503.8473 | 0.2415 | 146.305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | 0.8755 | 0.7737 | 1.1684 | 8067.293 | 2.5518 | 178.8578 | [5 empty] | 3.8712 | 4.0622 | 5.7388 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 146.7661 |  |  |  |  | 3.9271 | 4.1085 | 5.7927 | [7 empty] | 0.0473 | 0.0093 | 0.0482 | 9248.2355 | 0.1223 | 147.5341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | 0.8964 | 0.8015 | 1.2025 | 8052.9083 | 2.6184 | 180.4303 | [5 empty] | 3.9088 | 4.1016 | 5.7945 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 147.4212 |  |  |  |  | 3.9404 | 4.1541 | 5.7855 | [7 empty] | -0.0214 | 0.1102 | 0.1123 | 9100.6211 | 0.2334 | 148.2868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | 0.9134 | 0.8148 | 1.224 | 8048.6914 | 2.6612 | 181.5689 | [5 empty] | 3.9466 | 4.1413 | 5.8506 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 148.0764 |  |  |  |  | 3.9425 | 4.1592 | 5.8004 | [7 empty] | -0.0349 | 0.1017 | 0.1075 | 9126.1367 | 0.2424 | 148.3702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | 0.9456 | 0.8404 | 1.2651 | 8035.6964 | 2.7481 | 183.3197 | [5 empty] | 3.9847 | 4.1813 | 5.907 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 148.7315 |  |  |  |  | 4.019 | 4.2295 | 6.1412 | [7 empty] | -0.1265 | -0.1983 | 0.2352 | 9799.3395 | 0.3112 | 149.5166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | 0.9623 | 0.8557 | 1.2877 | 8030.8736 | 2.7927 | 184.5075 | [5 empty] | 4.023 | 4.2215 | 5.9638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 149.3866 |  |  |  |  | 4.2182 | 4.3876 | 6.2931 | [7 empty] | 0.0798 | -0.1309 | 0.1532 | 9497.2646 | 0.4156 | 152.0492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | 0.9884 | 0.8825 | 1.325 | 8018.2823 | 2.8681 | 186.1507 | [5 empty] | 4.0616 | 4.2619 | 6.021 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 150.0417 |  |  |  |  | 4.2187 | 4.3875 | 6.2974 | [7 empty] | 0.0793 | -0.1365 | 0.1578 | 9508.6226 | 0.4123 | 152.0483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | 1.0117 | 0.8972 | 1.3522 | 8012.4011 | 2.9198 | 187.3515 | [5 empty] | 4.1004 | 4.3027 | 6.0785 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 150.6968 |  |  |  |  | 4.2209 | 4.388 | 6.3042 | [7 empty] | 0.0825 | -0.1448 | 0.1666 | 9522.7138 | 0.4247 | 152.055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | 1.0813 | 0.8652 | 1.3848 | 8035.6264 | 3.0287 | 188.7523 | [5 empty] | 4.1395 | 4.3437 | 6.1365 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 151.352 |  |  |  |  | 4.2975 | 4.4686 | 6.4085 | [7 empty] | 0.0866 | -0.1329 | 0.1586 | 9492.884 | 0.4231 | 153.3228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | 1.096 | 0.8985 | 1.4172 | 8016.515 | 3.0713 | 189.9791 | [5 empty] | 4.1788 | 4.3849 | 6.1948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 152.0071 |  |  |  |  | 4.2965 | 4.4676 | 6.4088 | [7 empty] | 0.0855 | -0.135 | 0.1598 | 9497.7785 | 0.4158 | 153.3076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | 1.1943 | 0.8383 | 1.4592 | 8053.7714 | 3.2136 | 191.3155 | [5 empty] | 4.2184 | 4.4265 | 6.2534 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 152.6622 |  |  |  |  | 4.2961 | 4.4669 | 6.4094 | [7 empty] | 0.0855 | -0.1371 | 0.1616 | 9501.8675 | 0.4145 | 153.2956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 1.2318 | 0.835 | 1.4881 | 8058.7696 | 3.2811 | 192.5142 | [5 empty] | 4.2582 | 4.4683 | 6.3125 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 153.3174 |  |  |  |  | 4.3456 | 4.5616 | 6.5468 | [7 empty] | -0.0584 | -0.1249 | 0.1379 | 9570.8715 | 0.1959 | 154.7654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | 1.1806 | 0.8597 | 1.4605 | 8071.9386 | 3.2727 | 194.2114 | [5 empty] | 4.2983 | 4.5103 | 6.3719 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 153.9725 |  |  |  |  | 4.3467 | 4.563 | 6.5515 | [7 empty] | -0.0608 | -0.1283 | 0.142 | 9578.8182 | 0.1891 | 154.7861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | 1.205 | 0.882 | 1.4933 | 8059.2299 | 3.3231 | 195.4024 | [5 empty] | 4.3386 | 4.5527 | 6.4317 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 154.6276 |  |  |  |  | 4.3793 | 4.6241 | 6.6472 | [7 empty] | -0.1549 | -0.1292 | 0.2018 | 9640.0396 | 0.335 | 155.7228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | 1.1546 | 0.8828 | 1.4534 | 8090.5782 | 3.3228 | 197.027 | [5 empty] | 4.3792 | 4.5953 | 6.4919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 155.2828 |  |  |  |  | 4.3808 | 4.6263 | 6.6494 | [7 empty] | -0.157 | -0.1279 | 0.2024 | 9638.6064 | 0.3349 | 155.757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | 1.1738 | 0.906 | 1.4828 | 8079.2494 | 3.3717 | 198.2749 | [5 empty] | 4.4201 | 4.6382 | 6.5525 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 155.9379 |  |  |  |  | 4.5831 | 4.7771 | 6.7934 | [7 empty] | 0.0838 | -0.0673 | 0.1075 | 9365.5631 | 0.3274 | 158.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | 1.2718 | 0.9386 | 1.5806 | 8039.7997 | 3.4992 | 199.6232 | [5 empty] | 4.4612 | 4.6813 | 6.6135 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 156.593 |  |  |  |  | 4.582 | 4.7773 | 6.7927 | [7 empty] | 0.0797 | -0.0655 | 0.1032 | 9365.0845 | 0.3033 | 158.035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | 1.2953 | 0.9678 | 1.6169 | 8023.7686 | 3.5507 | 200.8743 | [5 empty] | 4.5026 | 4.7248 | 6.6748 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 157.2482 |  |  |  |  | 4.6186 | 4.8352 | 6.9015 | [7 empty] | 0.0008 | -0.091 | 0.091 | 9457.4295 | 0.1869 | 158.8956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 1.4045 | 0.9872 | 1.7167 | 7994.0436 | 3.6923 | 202.2759 | [5 empty] | 4.5443 | 4.7685 | 6.7366 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 157.9033 |  |  |  |  | 4.6207 | 4.8351 | 6.9113 | [7 empty] | 0.0033 | -0.1041 | 0.1041 | 9478.9369 | 0.1961 | 158.8943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 1.4262 | 1.0117 | 1.7486 | 7983.3646 | 3.7419 | 203.548 | [5 empty] | 4.5862 | 4.8124 | 6.7987 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 158.5585 |  |  |  |  | 4.6202 | 4.835 | 6.9036 | [7 empty] | 0.006 | -0.0947 | 0.0949 | 9460.6318 | 0.1765 | 158.8924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | 1.3752 | 1.0234 | 1.7142 | 8006.3428 | 3.7485 | 205.2918 | [5 empty] | 4.6284 | 4.8567 | 6.8613 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 159.2136 |  |  |  |  | 4.7052 | 4.9369 | 7.0119 | [7 empty] | -0.018 | -0.0461 | 0.0495 | 9388.4007 | 0.0955 | 160.3902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | 1.3922 | 1.0591 | 1.7493 | 7988.9275 | 3.7951 | 206.5731 | [5 empty] | 4.6708 | 4.9013 | 6.9242 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 159.8687 |  |  |  |  | 4.699 | 4.9335 | 7.0063 | [7 empty] | -0.0281 | -0.0437 | 0.052 | 9390.5698 | 0.0739 | 160.3409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | 1.3397 | 1.089 | 1.7264 | 7996.2156 | 3.7955 | 208.0828 | [5 empty] | 4.7136 | 4.9461 | 6.9875 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 160.5239 |  |  |  |  | 4.7407 | 5.0026 | 7.1314 | [7 empty] | -0.1269 | -0.0677 | 0.1438 | 9489.1047 | 0.2847 | 161.3439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | 1.3587 | 1.0942 | 1.7445 | 7997.4718 | 3.8297 | 209.0554 | [5 empty] | 4.7566 | 4.9912 | 7.0512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 161.179 |  |  |  |  | 4.7074 | 4.9394 | 7.0195 | [7 empty] | -0.0207 | -0.0511 | 0.0551 | 9398.4763 | 0.0852 | 160.4259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | 1.3842 | 1.1142 | 1.7769 | 7993.8823 | 3.9077 | 210.7583 | [5 empty] | 4.7998 | 5.0366 | 7.1154 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 161.8342 |  |  |  |  | 4.8785 | 5.1177 | 7.2495 | [7 empty] | -0.0053 | -0.0246 | 0.0251 | 9342.8118 | 0.0796 | 162.9947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | 1.3884 | 1.1185 | 1.7829 | 7990.3411 | 3.8803 | 210.8095 | [5 empty] | 4.8433 | 5.0823 | 7.1799 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 162.4893 |  |  |  |  | 4.9791 | 5.2131 | 7.3483 | [7 empty] | 0.0471 | 0.0158 | 0.0497 | 9249.0552 | 0.1586 | 164.3441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | 1.4322 | 1.1759 | 1.8531 | 7967.7157 | 4.0315 | 213.6148 | [5 empty] | 4.8871 | 5.1282 | 7.2448 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 163.1444 |  |  |  |  | 4.9799 | 5.213 | 7.3549 | [7 empty] | 0.047 | 0.007 | 0.0475 | 9262.7927 | 0.1383 | 164.3425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | 1.4256 | 1.1461 | 1.8292 | 7988.2526 | 3.9848 | 213.4655 | [5 empty] | 4.9312 | 5.1745 | 7.3102 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 163.7996 |  |  |  |  | 4.9783 | 5.2134 | 7.3489 | [7 empty] | 0.0437 | 0.0159 | 0.0465 | 9250.8105 | 0.1067 | 164.3473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | 1.4522 | 1.1677 | 1.8635 | 7977.8761 | 4.0312 | 214.5753 | [5 empty] | 4.9756 | 5.221 | 7.3759 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 164.4547 |  |  |  |  | 4.9778 | 5.2135 | 7.3517 | [7 empty] | 0.0401 | 0.0128 | 0.0421 | 9257.5649 | 0.0944 | 164.3488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | 1.481 | 1.2084 | 1.9115 | 7960.3357 | 4.1111 | 216.2794 | [5 empty] | 5.0202 | 5.2679 | 7.4421 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 165.1098 |  |  |  |  | 4.9749 | 5.212 | 7.3502 | [7 empty] | 0.0346 | 0.0126 | 0.0369 | 9260.8857 | 0.0939 | 164.3274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | 1.5062 | 1.2273 | 1.9429 | 7952.3325 | 4.1538 | 217.3491 | [5 empty] | 5.0651 | 5.315 | 7.5087 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 165.765 |  |  |  |  | 5.0676 | 5.2985 | 7.52 | [7 empty] | 0.0455 | -0.0499 | 0.0675 | 9353.0214 | 0.1855 | 165.537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | 1.5352 | 1.2537 | 1.9821 | 7944.5329 | 4.2326 | 219.0243 | [5 empty] | 5.1103 | 5.3624 | 7.5756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 166.4201 |  |  |  |  | 5.1006 | 5.3577 | 7.6279 | [7 empty] | -0.0489 | -0.0701 | 0.0855 | 9436.4215 | 0.1142 | 166.3561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | 1.5527 | 1.2641 | 2.0022 | 7944.715 | 4.273 | 220.1577 | [5 empty] | 5.1558 | 5.4101 | 7.643 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 167.0752 |  |  |  |  | 5.1026 | 5.361 | 7.6253 | [7 empty] | -0.0488 | -0.0609 | 0.078 | 9421.7268 | 0.1166 | 166.4004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 1.6456 | 1.2048 | 2.0395 | 7973.7368 | 4.3823 | 221.4541 | [5 empty] | 5.2015 | 5.4581 | 7.7108 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 167.7304 |  |  |  |  | 5.2713 | 5.5089 | 7.7964 | [7 empty] | 0.0678 | -0.0257 | 0.0725 | 9302.6975 | 0.2125 | 168.4197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 1.6824 | 1.2251 | 2.0812 | 7963.3994 | 4.4383 | 222.6208 | [5 empty] | 5.2475 | 5.5064 | 7.7791 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 168.3855 |  |  |  |  | 5.2665 | 5.506 | 7.7885 | [7 empty] | 0.0624 | -0.0201 | 0.0656 | 9297.1612 | 0.1869 | 168.3806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 1.7745 | 1.1993 | 2.1417 | 7970.7795 | 4.5474 | 223.894 | [5 empty] | 5.2938 | 5.555 | 7.8477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 169.0406 |  |  |  |  | 5.2641 | 5.5053 | 7.786 | [7 empty] | 0.0573 | -0.0177 | 0.06 | 9296.2865 | 0.1762 | 168.3703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 1.8069 | 1.2371 | 2.1898 | 7950.9771 | 4.5987 | 225.0779 | [5 empty] | 5.3404 | 5.6039 | 7.9168 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 169.6957 |  |  |  |  | 5.3582 | 5.5962 | 7.9111 | [7 empty] | 0.0851 | -0.0166 | 0.0867 | 9280.2741 | 0.2414 | 169.5932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 1.7569 | 1.222 | 2.1401 | 7984.7929 | 4.6075 | 226.583 | [5 empty] | 5.3873 | 5.6531 | 7.9863 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 170.3509 |  |  |  |  | 5.3641 | 5.5982 | 7.9209 | [7 empty] | 0.0954 | -0.0268 | 0.0991 | 9289.8685 | 0.2839 | 169.6204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 1.7603 | 1.2331 | 2.1492 | 7986.7935 | 4.6333 | 227.663 | [5 empty] | 5.4345 | 5.7026 | 8.0562 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 171.006 |  |  |  |  | 5.4687 | 5.7151 | 8.0821 | [7 empty] | 0.0738 | -0.0191 | 0.0762 | 9289.9977 | 0.2124 | 171.1717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 1.7011 | 1.2484 | 2.1101 | 8002.9552 | 4.6351 | 229.1228 | [5 empty] | 5.4819 | 5.7524 | 8.1266 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 171.6611 |  |  |  |  | 5.4656 | 5.7147 | 8.0793 | [7 empty] | 0.0654 | -0.0152 | 0.0672 | 9288.628 | 0.189 | 171.1665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 1.7227 | 1.2509 | 2.1289 | 8006.5616 | 4.6786 | 230.2514 | [5 empty] | 5.5297 | 5.8025 | 8.1974 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 172.3162 |  |  |  |  | 5.5081 | 5.7895 | 8.1967 | [7 empty] | -0.0417 | -0.0179 | 0.0454 | 9346.6415 | 0.0935 | 172.1472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 1.7586 | 1.3645 | 2.2259 | 7945.469 | 4.7542 | 231.8469 | [5 empty] | 5.5777 | 5.8529 | 8.2686 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 172.9713 |  |  |  |  | 5.5082 | 5.7907 | 8.1956 | [7 empty] | -0.0435 | -0.0141 | 0.0458 | 9342.193 | 0.1133 | 172.1621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 1.7794 | 1.3773 | 2.2502 | 7943.5037 | 4.7963 | 232.9669 | [5 empty] | 5.626 | 5.9036 | 8.3402 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 173.6264 |  |  |  |  | 5.6571 | 5.9297 | 8.3764 | [7 empty] | 0.0221 | -0.0017 | 0.0221 | 9291.5116 | 0.0619 | 173.9619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 1.8103 | 1.489 | 2.344 | 7887.4852 | 4.8714 | 234.5702 | [5 empty] | 5.6747 | 5.9546 | 8.4123 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 174.2815 |  |  |  |  | 5.6545 | 5.9264 | 8.3597 | [7 empty] | 0.0301 | 0.0129 | 0.0328 | 9267.3402 | 0.0703 | 173.92 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 1.825 | 1.5097 | 2.3685 | 7882.826 | 4.9092 | 235.6844 | [5 empty] | 5.7236 | 6.0059 | 8.4848 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 174.9366 |  |  |  |  | 5.6948 | 5.9966 | 8.4788 | [7 empty] | -0.0734 | -0.0006 | 0.0734 | 9336.6346 | 0.1843 | 174.8183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 1.9478 | 1.4553 | 2.4314 | 7900.2156 | 5.0314 | 236.9685 | [5 empty] | 5.7728 | 6.0576 | 8.5578 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 175.5917 |  |  |  |  | 5.6974 | 5.9977 | 8.4711 | [7 empty] | -0.0628 | 0.01 | 0.0636 | 9316.7607 | 0.176 | 174.8315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 1.9365 | 1.4707 | 2.4317 | 7894.3432 | 4.9892 | 237.023 | [5 empty] | 5.8223 | 6.1095 | 8.6311 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 176.2468 |  |  |  |  | 5.8245 | 6.1246 | 8.6515 | [7 empty] | -0.042 | 0.0062 | 0.0425 | 9311.668 | 0.1116 | 176.4364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 1.9591 | 1.4773 | 2.4536 | 7895.9257 | 5.0319 | 238.1294 | [5 empty] | 5.8721 | 6.1618 | 8.705 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 176.9019 |  |  |  |  | 5.8249 | 6.13 | 8.6528 | [7 empty] | -0.0552 | 0.0157 | 0.0574 | 9305.0309 | 0.1561 | 176.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 2.0621 | 1.4131 | 2.4999 | 7922.3809 | 5.1478 | 239.4442 | [5 empty] | 5.9222 | 6.2144 | 8.7793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 177.557 |  |  |  |  | 5.9128 | 6.2187 | 8.7713 | [7 empty] | -0.0399 | 0.0227 | 0.0459 | 9288.5039 | 0.1239 | 177.6106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 2.0921 | 1.4428 | 2.5413 | 7910.0542 | 5.1963 | 240.5878 | [5 empty] | 5.9726 | 6.2673 | 8.854 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 178.2121 |  |  |  |  | 5.9142 | 6.2217 | 8.7728 | [7 empty] | -0.0437 | 0.0266 | 0.0512 | 9285.0756 | 0.1428 | 177.6478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 2.0396 | 1.4748 | 2.5169 | 7916.1819 | 5.2136 | 242.1733 | [5 empty] | 6.0233 | 6.3205 | 8.9292 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 178.8672 |  |  |  |  | 6.0474 | 6.3548 | 8.9692 | [7 empty] | -0.0258 | 0.014 | 0.0294 | 9293.6781 | 0.0832 | 179.288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 1.998 | 1.5202 | 2.5105 | 7921.4982 | 5.3039 | 244.7855 | [5 empty] | 6.0743 | 6.374 | 9.0048 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 179.5223 |  |  |  |  | 6.0478 | 6.3544 | 8.9625 | [7 empty] | -0.0198 | 0.021 | 0.0288 | 9281.7558 | 0.0752 | 179.2829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 2.0211 | 1.5508 | 2.5475 | 7909.6092 | 5.3432 | 245.827 | [5 empty] | 6.1257 | 6.4278 | 9.0808 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 180.1774 |  |  |  |  | 6.0508 | 6.3576 | 8.9578 | [7 empty] | -0.0153 | 0.0324 | 0.0358 | 9264.9096 | 0.0983 | 179.3225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 2.051 | 1.5273 | 2.5572 | 7928.2216 | 5.4145 | 247.286 | [5 empty] | 6.1773 | 6.482 | 9.1574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 180.8324 |  |  |  |  | 6.1366 | 6.4474 | 9.0761 | [7 empty] | -0.01 | 0.0427 | 0.0439 | 9249.8656 | 0.0894 | 180.4144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 2.0647 | 1.556 | 2.5854 | 7919.4836 | 5.45 | 248.3586 | [5 empty] | 6.2292 | 6.5365 | 9.2344 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 181.4875 |  |  |  |  | 6.1343 | 6.4469 | 9.0812 | [7 empty] | -0.0196 | 0.0363 | 0.0413 | 9262.284 | 0.1185 | 180.4082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 2.1037 | 1.583 | 2.6327 | 7911.2673 | 5.5331 | 249.9424 | [5 empty] | 6.2814 | 6.5913 | 9.3118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 182.1426 |  |  |  |  | 6.2765 | 6.5878 | 9.2687 | [7 empty] | 0.0142 | 0.0472 | 0.0493 | 9234.5981 | 0.0613 | 182.1007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 2.1284 | 1.603 | 2.6645 | 7905.2185 | 5.576 | 251.0132 | [5 empty] | 6.334 | 6.6465 | 9.3897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 182.7976 |  |  |  |  | 6.2779 | 6.59 | 9.2698 | [7 empty] | 0.0127 | 0.0498 | 0.0514 | 9231.9802 | 0.0797 | 182.1266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 2.1531 | 1.6243 | 2.6971 | 7903.2148 | 5.6547 | 252.6561 | [5 empty] | 6.3869 | 6.7019 | 9.468 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 183.4527 |  |  |  |  | 6.3717 | 6.6844 | 9.4048 | [7 empty] | 0.0251 | 0.0464 | 0.0527 | 9231.7271 | 0.0626 | 183.2464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 2.1702 | 1.6434 | 2.7222 | 7899.0185 | 5.6921 | 253.7089 | [5 empty] | 6.44 | 6.7577 | 9.5469 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 184.1077 |  |  |  |  | 6.3703 | 6.686 | 9.4059 | [7 empty] | 0.0155 | 0.0489 | 0.0513 | 9232.7932 | 0.0844 | 183.2653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 2.2014 | 1.6524 | 2.7526 | 7901.8548 | 5.7745 | 255.3318 | [5 empty] | 6.4935 | 6.8138 | 9.6262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 184.7628 |  |  |  |  | 6.4968 | 6.7948 | 9.5992 | [7 empty] | 0.0745 | -0.0087 | 0.075 | 9278.5365 | 0.1829 | 184.5405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 2.2032 | 1.6627 | 2.7602 | 7896.0425 | 5.7328 | 255.2703 | [5 empty] | 6.5473 | 6.8703 | 9.7059 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 185.4178 |  |  |  |  | 6.5012 | 6.7916 | 9.5984 | [7 empty] | 0.0983 | -0.0162 | 0.0996 | 9277.3724 | 0.2524 | 184.5036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 2.2327 | 1.6762 | 2.7919 | 7893.4438 | 5.7849 | 256.4312 | [5 empty] | 6.6014 | 6.9271 | 9.7861 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 186.0729 |  |  |  |  | 6.6023 | 6.9093 | 9.725 | [7 empty] | 0.0802 | 0.0366 | 0.0881 | 9222.2358 | 0.1596 | 185.8686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 2.2427 | 1.6907 | 2.8086 | 7893.0202 | 5.8197 | 257.5013 | [5 empty] | 6.6559 | 6.9842 | 9.8668 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 186.7279 |  |  |  |  | 6.6005 | 6.9098 | 9.7326 | [7 empty] | 0.0687 | 0.0292 | 0.0746 | 9235.8745 | 0.1491 | 185.8744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 2.2707 | 1.7232 | 2.8505 | 7881.2613 | 5.8671 | 258.6089 | [5 empty] | 6.7106 | 7.0417 | 9.948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 187.3829 |  |  |  |  | 6.7345 | 7.022 | 9.9416 | [7 empty] | 0.1359 | -0.0429 | 0.1425 | 9294.027 | 0.3529 | 187.1597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 2.2922 | 1.7352 | 2.875 | 7880.2738 | 5.9098 | 259.6911 | [5 empty] | 6.7657 | 7.0994 | 10.0296 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 188.038 |  |  |  |  | 6.7776 | 7.0969 | 10.08 | [7 empty] | 0.0219 | -0.071 | 0.0743 | 9375.3446 | 0.1431 | 188.0087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 2.3239 | 1.7618 | 2.9162 | 7870.0588 | 5.9517 | 260.6758 | [5 empty] | 6.8211 | 7.1576 | 10.1118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 188.693 |  |  |  |  | 6.7775 | 7.0958 | 10.0841 | [7 empty] | 0.0223 | -0.0782 | 0.0813 | 9383.8866 | 0.1613 | 187.9964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 2.3355 | 1.8022 | 2.95 | 7861.3035 | 6.0191 | 262.239 | [5 empty] | 6.8768 | 7.216 | 10.1944 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 189.348 |  |  |  |  | 6.7794 | 7.0956 | 10.0849 | [7 empty] | 0.0286 | -0.0802 | 0.0851 | 9383.5382 | 0.1918 | 187.9948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 2.368 | 1.8188 | 2.9858 | 7856.3521 | 6.0659 | 263.2842 | [5 empty] | 6.9328 | 7.2749 | 10.2775 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 190.003 |  |  |  |  | 7.0361 | 7.3019 | 10.2952 | [7 empty] | 0.2765 | -0.0065 | 0.2766 | 9196.2597 | 0.6193 | 190.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 2.404 | 1.8352 | 3.0244 | 7854.7532 | 6.1468 | 264.822 | [5 empty] | 6.9892 | 7.334 | 10.361 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 190.658 |  |  |  |  | 7.0374 | 7.3027 | 10.2964 | [7 empty] | 0.2782 | -0.0067 | 0.2783 | 9195.832 | 0.6234 | 190.3117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 2.4267 | 1.8667 | 3.0616 | 7845.0231 | 6.19 | 265.9012 | [5 empty] | 7.0459 | 7.3935 | 10.4451 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 191.313 |  |  |  |  | 7.0375 | 7.3018 | 10.2988 | [7 empty] | 0.2796 | -0.0116 | 0.2799 | 9200.7206 | 0.634 | 190.3019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 2.4537 | 1.8757 | 3.0885 | 7847.661 | 6.2608 | 267.3504 | [5 empty] | 7.1029 | 7.4533 | 10.5296 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 191.968 |  |  |  |  | 7.2093 | 7.4451 | 10.3123 | [7 empty] | 0.4973 | 0.2019 | 0.5368 | 8890.9593 | 0.9383 | 191.8778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 2.4664 | 1.8998 | 3.1132 | 7843.0882 | 6.2993 | 268.4337 | [5 empty] | 7.1603 | 7.5135 | 10.6146 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 192.623 |  |  |  |  | 7.2092 | 7.4417 | 10.3108 | [7 empty] | 0.5062 | 0.1968 | 0.5431 | 8892.8182 | 0.9607 | 191.8413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 2.509 | 1.94 | 3.1715 | 7830.425 | 6.3857 | 269.9971 | [5 empty] | 7.218 | 7.5741 | 10.7001 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 193.278 |  |  |  |  | 7.2835 | 7.5641 | 10.8846 | [7 empty] | 0.1545 | -0.2666 | 0.3082 | 9543.6435 | 0.6464 | 193.1705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 2.5219 | 1.9372 | 3.1801 | 7836.9445 | 6.4181 | 270.968 | [5 empty] | 7.276 | 7.6349 | 10.7862 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 193.933 |  |  |  |  | 7.3048 | 7.6403 | 10.8848 | [7 empty] | 0.0347 | -0.1182 | 0.1232 | 9419.14 | 0.2257 | 193.99 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 2.5436 | 1.8527 | 3.1468 | 7878.826 | 6.4678 | 272.0815 | [5 empty] | 7.3344 | 7.6962 | 10.8727 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 194.588 |  |  |  |  | 7.3078 | 7.6409 | 10.8846 | [7 empty] | 0.0434 | -0.1179 | 0.1256 | 9415.1853 | 0.2439 | 193.997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 2.5425 | 1.8479 | 3.1431 | 7881.1376 | 6.4281 | 272.0821 | [5 empty] | 7.3931 | 7.7578 | 10.9597 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 195.2429 |  |  |  |  | 7.3286 | 7.7156 | 10.894 | [7 empty] | -0.0795 | 0.017 | 0.0813 | 9312.1703 | 0.192 | 194.7954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 2.5679 | 1.8754 | 3.1799 | 7873.0672 | 6.4746 | 273.176 | [5 empty] | 7.4521 | 7.8197 | 11.0472 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 195.8979 |  |  |  |  | 7.3517 | 7.7928 | 10.898 | [7 empty] | -0.1984 | 0.1626 | 0.2566 | 9199.9873 | 0.596 | 195.6137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 2.5804 | 1.8024 | 3.1475 | 7911.0934 | 6.5211 | 274.3031 | [5 empty] | 7.5115 | 7.882 | 11.1352 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 196.5529 |  |  |  |  | 7.3529 | 7.7932 | 10.9054 | [7 empty] | -0.1992 | 0.1543 | 0.252 | 9209.2053 | 0.5912 | 195.6186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 2.6019 | 1.8142 | 3.1719 | 7909.9297 | 6.5625 | 275.3404 | [5 empty] | 7.5712 | 7.9447 | 11.2237 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 197.2078 |  |  |  |  | 7.5291 | 7.9302 | 11.4299 | [7 empty] | -0.2092 | -0.2571 | 0.3314 | 9670.2215 | 0.3769 | 197.0573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 2.6383 | 1.9383 | 3.2737 | 7862.0568 | 6.6416 | 276.8895 | [5 empty] | 7.6312 | 8.0077 | 11.3127 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 197.8628 |  |  |  |  | 7.5332 | 7.9343 | 11.4392 | [7 empty] | -0.21 | -0.2613 | 0.3352 | 9675.3131 | 0.3829 | 197.0998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 2.6651 | 1.9614 | 3.309 | 7855.5779 | 6.685 | 277.9154 | [5 empty] | 7.6916 | 8.071 | 11.4022 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 198.5177 |  |  |  |  | 7.8025 | 8.1214 | 11.6376 | [7 empty] | 0.1295 | -0.2185 | 0.2539 | 9486.0364 | 0.5194 | 199.0353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 2.6959 | 2.058 | 3.3917 | 7820.6679 | 6.7537 | 279.316 | [5 empty] | 7.7523 | 8.1348 | 11.4923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 199.1727 |  |  |  |  | 7.8093 | 8.1275 | 11.6513 | [7 empty] | 0.1304 | -0.2247 | 0.2598 | 9492.4451 | 0.5276 | 199.0978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 2.7418 | 2.0222 | 3.4069 | 7844.622 | 6.8907 | 281.5293 | [5 empty] | 7.8134 | 8.1989 | 11.5828 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 199.8276 |  |  |  |  | 7.8015 | 8.1222 | 11.6377 | [7 empty] | 0.124 | -0.2164 | 0.2494 | 9485.791 | 0.5084 | 199.0441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 2.7387 | 2.0095 | 3.3968 | 7849.8861 | 6.8456 | 281.4693 | [5 empty] | 7.8749 | 8.2633 | 11.6739 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 200.4825 |  |  |  |  | 7.8383 | 8.2503 | 11.6471 | [7 empty] | -0.0769 | 0.0195 | 0.0793 | 9307.9865 | 0.1805 | 200.3508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 2.7645 | 2.0151 | 3.421 | 7851.0164 | 6.8895 | 282.4933 | [5 empty] | 7.9366 | 8.3282 | 11.7655 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 201.1375 |  |  |  |  | 7.8396 | 8.2474 | 11.6463 | [7 empty] | -0.0649 | 0.0139 | 0.0664 | 9309.3815 | 0.1602 | 200.3211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 2.7765 | 1.9443 | 3.3895 | 7886.3261 | 6.9377 | 283.6327 | [5 empty] | 7.9988 | 8.3934 | 11.8576 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 201.7924 |  |  |  |  | 8.0162 | 8.393 | 12.1428 | [7 empty] | -0.0823 | -0.3412 | 0.351 | 9696.8275 | 0.396 | 201.7884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 2.8032 | 1.9656 | 3.4237 | 7880.9624 | 6.9842 | 284.6929 | [5 empty] | 8.0612 | 8.4589 | 11.9502 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 202.4473 |  |  |  |  | 8.0167 | 8.3925 | 12.1447 | [7 empty] | -0.0804 | -0.3444 | 0.3537 | 9699.7559 | 0.404 | 201.7841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 2.8465 | 1.9792 | 3.4669 | 7880.1657 | 7.0782 | 286.3053 | [5 empty] | 8.1241 | 8.5248 | 12.0434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 203.1022 |  |  |  |  | 8.0206 | 8.396 | 12.1462 | [7 empty] | -0.0767 | -0.3407 | 0.3492 | 9693.9179 | 0.4084 | 201.8193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 2.8949 | 2.0205 | 3.5303 | 7874.316 | 7.2436 | 288.9093 | [5 empty] | 8.1873 | 8.5912 | 12.137 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 203.7571 |  |  |  |  | 8.324 | 8.6335 | 12.3625 | [7 empty] | 0.238 | -0.2303 | 0.3312 | 9449.4359 | 0.7179 | 204.1737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 2.9184 | 2.052 | 3.5676 | 7866.1718 | 7.294 | 290.0448 | [5 empty] | 8.2508 | 8.6578 | 12.2312 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 204.412 |  |  |  |  | 8.3225 | 8.6286 | 12.3645 | [7 empty] | 0.2444 | -0.2421 | 0.344 | 9459.4427 | 0.743 | 204.125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 2.9443 | 2.0408 | 3.5824 | 7874.0033 | 7.3414 | 291.0908 | [5 empty] | 8.3147 | 8.7249 | 12.326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 205.0669 |  |  |  |  | 8.3464 | 8.7085 | 12.3765 | [7 empty] | 0.1206 | -0.1042 | 0.1594 | 9361.8997 | 0.3512 | 204.9071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 2.9667 | 2.0755 | 3.6206 | 7864.3129 | 7.3853 | 292.1419 | [5 empty] | 8.379 | 8.7923 | 12.4212 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 205.7218 |  |  |  |  | 8.343 | 8.7001 | 12.3794 | [7 empty] | 0.1286 | -0.1231 | 0.1781 | 9378.3512 | 0.3927 | 204.8255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 2.9985 | 2.1289 | 3.6774 | 7846.4748 | 7.4357 | 293.2263 | [5 empty] | 8.4436 | 8.8601 | 12.517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 206.3767 |  |  |  |  | 8.4037 | 8.8222 | 12.528 | [7 empty] | -0.0441 | -0.0735 | 0.0857 | 9388.8201 | 0.0906 | 206.0109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 2.9905 | 2.1168 | 3.6639 | 7852.097 | 7.3904 | 293.2075 | [5 empty] | 8.5086 | 8.9283 | 12.6134 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 207.0316 |  |  |  |  | 8.5335 | 8.9449 | 12.755 | [7 empty] | -0.0278 | -0.1403 | 0.1431 | 9449.0872 | 0.1634 | 207.1904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 3.0163 | 2.1451 | 3.7013 | 7844.6243 | 7.4353 | 294.242 | [5 empty] | 8.5739 | 8.9969 | 12.7103 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 207.6864 |  |  |  |  | 8.5322 | 8.9412 | 12.7546 | [7 empty] | -0.0229 | -0.1467 | 0.1485 | 9453.8744 | 0.1791 | 207.155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 3.0359 | 2.0556 | 3.6664 | 7883.7636 | 7.4892 | 295.3602 | [5 empty] | 8.6397 | 9.0659 | 12.8077 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 208.3413 |  |  |  |  | 8.5926 | 9.0644 | 12.9086 | [7 empty] | -0.2006 | -0.1015 | 0.2248 | 9469.6066 | 0.3439 | 208.3271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 3.0543 | 2.0741 | 3.6919 | 7880.9501 | 7.5316 | 296.4007 | [5 empty] | 8.7057 | 9.1352 | 12.9056 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 208.9962 |  |  |  |  | 8.5912 | 9.0643 | 12.9104 | [7 empty] | -0.206 | -0.103 | 0.2303 | 9473.0482 | 0.3569 | 208.3267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 3.0696 | 1.9593 | 3.6416 | 7929.2217 | 7.5764 | 297.3812 | [5 empty] | 8.7722 | 9.2049 | 13.0042 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 209.651 |  |  |  |  | 8.831 | 9.2348 | 13.1409 | [7 empty] | 0.0534 | -0.1203 | 0.1316 | 9397.7297 | 0.2406 | 209.9306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 3.0927 | 1.9859 | 3.6754 | 7922.3706 | 7.6201 | 298.4114 | [5 empty] | 8.839 | 9.2751 | 13.1032 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 210.3059 |  |  |  |  | 8.8335 | 9.2391 | 13.1375 | [7 empty] | 0.0526 | -0.1088 | 0.1208 | 9386.8066 | 0.2254 | 209.9708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 3.1326 | 2.1276 | 3.7868 | 7873.0848 | 7.7021 | 299.9441 | [5 empty] | 8.9062 | 9.3456 | 13.2028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 210.9607 |  |  |  |  | 8.8303 | 9.2359 | 13.1384 | [7 empty] | 0.0495 | -0.1151 | 0.1252 | 9394.0027 | 0.2379 | 209.9405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 3.1605 | 2.151 | 3.8231 | 7867.2551 | 7.7488 | 300.9733 | [5 empty] | 8.9738 | 9.4165 | 13.303 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 211.6155 |  |  |  |  | 8.9712 | 9.4028 | 13.3052 | [7 empty] | 0.0236 | -0.0286 | 0.0371 | 9319.1276 | 0.0766 | 211.4894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 3.2107 | 2.2699 | 3.932 | 7826.5434 | 7.8364 | 302.4736 | [5 empty] | 9.0417 | 9.4878 | 13.4037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 212.2704 |  |  |  |  | 8.9741 | 9.4041 | 13.3157 | [7 empty] | 0.0248 | -0.0392 | 0.0464 | 9328.7448 | 0.1056 | 211.5016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 3.2253 | 2.2878 | 3.9543 | 7824.9708 | 7.8789 | 303.5246 | [5 empty] | 9.11 | 9.5595 | 13.505 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 212.9252 |  |  |  |  | 9.1127 | 9.5339 | 13.5562 | [7 empty] | 0.0458 | -0.11 | 0.1192 | 9388.1813 | 0.2122 | 212.6917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 3.2489 | 2.306 | 3.9841 | 7822.329 | 7.9274 | 304.596 | [5 empty] | 9.1787 | 9.6315 | 13.6068 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 213.58 |  |  |  |  | 9.1117 | 9.5324 | 13.5558 | [7 empty] | 0.0461 | -0.112 | 0.1211 | 9389.9547 | 0.2237 | 212.6788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 3.2704 | 2.3256 | 4.0129 | 7819.1002 | 7.9706 | 305.6078 | [5 empty] | 9.2478 | 9.704 | 13.7092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 214.2348 |  |  |  |  | 9.1771 | 9.6664 | 13.7251 | [7 empty] | -0.1463 | -0.0653 | 0.1602 | 9408.9784 | 0.2492 | 213.8949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 3.303 | 2.3394 | 4.0475 | 7817.0107 | 8.0244 | 306.6865 | [5 empty] | 9.3173 | 9.7769 | 13.8122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 214.8896 |  |  |  |  | 9.1762 | 9.6645 | 13.7222 | [7 empty] | -0.1432 | -0.0654 | 0.1574 | 9408.0345 | 0.2525 | 213.8782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 3.3223 | 2.3543 | 4.0719 | 7815.8367 | 8.0677 | 307.7074 | [5 empty] | 9.3871 | 9.8502 | 13.9157 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 215.5444 |  |  |  |  | 9.3794 | 9.8196 | 13.9641 | [7 empty] | 0.0252 | -0.1118 | 0.1146 | 9394.6913 | 0.1802 | 215.2714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 3.3474 | 2.3057 | 4.0647 | 7836.8634 | 8.1213 | 308.7899 | [5 empty] | 9.4574 | 9.9239 | 14.0198 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 216.1992 |  |  |  |  | 9.3742 | 9.8183 | 13.9687 | [7 empty] | 0.0095 | -0.1176 | 0.118 | 9405.1695 | 0.1777 | 215.26 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 3.3387 | 2.3133 | 4.0618 | 7835.6775 | 8.08 | 308.852 | [5 empty] | 9.528 | 9.998 | 14.1245 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 216.854 |  |  |  |  | 9.5172 | 9.9537 | 14.1303 | [7 empty] | 0.0685 | -0.0891 | 0.1123 | 9358.8839 | 0.2234 | 216.4628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 3.3664 | 2.3463 | 4.1034 | 7827.1612 | 8.1285 | 309.8964 | [5 empty] | 9.599 | 10.0725 | 14.2298 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 217.5088 |  |  |  |  | 9.6551 | 10.0894 | 14.3716 | [7 empty] | 0.0722 | -0.1476 | 0.1643 | 9410.2914 | 0.2944 | 217.6565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 3.3849 | 2.2508 | 4.0649 | 7864.3934 | 8.1703 | 310.823 | [5 empty] | 9.6704 | 10.1474 | 14.3356 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 218.1636 |  |  |  |  | 9.6557 | 10.0889 | 14.3714 | [7 empty] | 0.0753 | -0.1485 | 0.1665 | 9410.1465 | 0.3026 | 217.6524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 3.4105 | 2.2549 | 4.0886 | 7865.8921 | 8.2159 | 311.8207 | [5 empty] | 9.7421 | 10.2227 | 14.442 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 218.8184 |  |  |  |  | 9.7075 | 10.181 | 14.5407 | [7 empty] | -0.0583 | -0.1786 | 0.1879 | 9479.9841 | 0.1878 | 218.4558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 3.4419 | 2.2866 | 4.1322 | 7860.1609 | 8.3011 | 313.3226 | [5 empty] | 9.8143 | 10.2985 | 14.549 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 219.4731 |  |  |  |  | 9.7103 | 10.1862 | 14.541 | [7 empty] | -0.062 | -0.1699 | 0.1809 | 9473.1399 | 0.1891 | 218.5012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 3.4633 | 2.2994 | 4.1571 | 7859.2946 | 8.346 | 314.3376 | [5 empty] | 9.8869 | 10.3746 | 14.6566 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 220.1279 |  |  |  |  | 9.9586 | 10.3697 | 14.8119 | [7 empty] | 0.1661 | -0.2092 | 0.2671 | 9433.6392 | 0.5179 | 220.0859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 3.5072 | 2.3249 | 4.2078 | 7853.8745 | 8.4325 | 315.767 | [5 empty] | 9.9598 | 10.4512 | 14.7648 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 220.7826 |  |  |  |  | 9.9492 | 10.3632 | 14.7935 | [7 empty] | 0.1606 | -0.198 | 0.2549 | 9425.3536 | 0.4991 | 220.0297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 3.5268 | 2.3507 | 4.2384 | 7848.6666 | 8.4739 | 316.7524 | [5 empty] | 10.0332 | 10.5282 | 14.8735 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 221.4374 |  |  |  |  | 10.1168 | 10.5463 | 14.97 | [7 empty] | 0.1765 | -0.1032 | 0.2044 | 9335.57 | 0.4237 | 221.5915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 3.5468 | 2.3682 | 4.2648 | 7846.5606 | 8.5196 | 317.7829 | [5 empty] | 10.107 | 10.6056 | 14.9829 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 222.0921 |  |  |  |  | 10.1148 | 10.5462 | 14.9746 | [7 empty] | 0.1684 | -0.1078 | 0.1999 | 9342.0236 | 0.4149 | 221.5904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 3.5723 | 2.3822 | 4.2937 | 7844.6521 | 8.563 | 318.7477 | [5 empty] | 10.1811 | 10.6834 | 15.0928 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 222.7469 |  |  |  |  | 10.1742 | 10.645 | 15.1429 | [7 empty] | 0.0446 | -0.1266 | 0.1342 | 9396.1 | 0.2213 | 222.4242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 3.6019 | 2.4054 | 4.3313 | 7839.0841 | 8.6073 | 319.7027 | [5 empty] | 10.2557 | 10.7616 | 15.2033 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 223.4016 |  |  |  |  | 10.172 | 10.6471 | 15.148 | [7 empty] | 0.0303 | -0.1273 | 0.1309 | 9401.1796 | 0.2112 | 222.4424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 3.6185 | 2.4052 | 4.3449 | 7843.5458 | 8.6543 | 320.7527 | [5 empty] | 10.3307 | 10.8403 | 15.3145 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 224.0563 |  |  |  |  | 10.3105 | 10.8159 | 15.3268 | [7 empty] | -0.0123 | -0.0528 | 0.0542 | 9348.6927 | 0.0577 | 223.8539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 3.6195 | 2.3972 | 4.3413 | 7845.8554 | 8.6096 | 320.709 | [5 empty] | 10.4061 | 10.9194 | 15.4262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 224.7111 |  |  |  |  | 10.3113 | 10.818 | 15.3219 | [7 empty] | -0.0122 | -0.0437 | 0.0454 | 9340.94 | 0.0757 | 223.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 3.6568 | 2.4337 | 4.3926 | 7838.028 | 8.6955 | 322.1598 | [5 empty] | 10.4818 | 10.9989 | 15.5386 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 225.3658 |  |  |  |  | 10.4775 | 10.9732 | 15.4978 | [7 empty] | 0.0652 | -0.0025 | 0.0653 | 9282.8125 | 0.1252 | 225.1546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 3.6759 | 2.472 | 4.4298 | 7829.1797 | 8.7386 | 323.1661 | [5 empty] | 10.558 | 11.0789 | 15.6515 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 226.0205 |  |  |  |  | 10.4744 | 10.9675 | 15.4989 | [7 empty] | 0.0683 | -0.0135 | 0.0697 | 9291.1336 | 0.1538 | 225.1072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 3.7281 | 2.5301 | 4.5056 | 7813.108 | 8.8343 | 324.6622 | [5 empty] | 10.6346 | 11.1593 | 15.7651 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 226.6752 |  |  |  |  | 10.6166 | 11.1445 | 15.6874 | [7 empty] | 0.0138 | 0.0639 | 0.0653 | 9243.2845 | 0.0679 | 226.5553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 3.7462 | 2.5709 | 4.5435 | 7804.0156 | 8.879 | 325.6887 | [5 empty] | 10.7117 | 11.2401 | 15.8793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 227.3299 |  |  |  |  | 10.6177 | 11.1456 | 15.6919 | [7 empty] | 0.0127 | 0.0606 | 0.0619 | 9246.3136 | 0.0848 | 226.5644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 3.7984 | 2.6093 | 4.6083 | 7796.6944 | 9.0017 | 327.5042 | [5 empty] | 10.7891 | 11.3213 | 15.9941 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 227.9846 |  |  |  |  | 10.8096 | 11.3053 | 15.9654 | [7 empty] | 0.114 | -0.0065 | 0.1142 | 9272.422 | 0.2161 | 227.8553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 3.8057 | 2.6136 | 4.6167 | 7799.9737 | 9.0342 | 328.4104 | [5 empty] | 10.867 | 11.403 | 16.1095 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 228.6393 |  |  |  |  | 10.8063 | 11.3061 | 15.9664 | [7 empty] | 0.1014 | -0.0048 | 0.1015 | 9274.6294 | 0.1996 | 227.862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 3.8332 | 2.6229 | 4.6447 | 7799.4591 | 9.077 | 329.334 | [5 empty] | 10.9452 | 11.4852 | 16.2255 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 229.294 |  |  |  |  | 10.9576 | 11.4929 | 16.1509 | [7 empty] | 0.0548 | 0.0911 | 0.1064 | 9211.1058 | 0.0971 | 229.3555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 3.8584 | 2.6538 | 4.6829 | 7795.0573 | 9.1533 | 330.699 | [5 empty] | 11.0239 | 11.5677 | 16.3422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 229.9486 |  |  |  |  | 10.9572 | 11.4901 | 16.1598 | [7 empty] | 0.0561 | 0.0764 | 0.0948 | 9222.5291 | 0.1004 | 229.3332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 3.8943 | 2.6742 | 4.724 | 7790.4091 | 9.2025 | 331.6605 | [5 empty] | 11.103 | 11.6508 | 16.4595 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 230.6033 |  |  |  |  | 11.147 | 11.6581 | 16.4381 | [7 empty] | 0.1285 | 0.021 | 0.1302 | 9246.9666 | 0.221 | 230.661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 3.927 | 2.701 | 4.7662 | 7786.403 | 9.2805 | 332.9973 | [5 empty] | 11.1826 | 11.7342 | 16.5774 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 231.258 |  |  |  |  | 11.146 | 11.6547 | 16.4375 | [7 empty] | 0.1335 | 0.0156 | 0.1344 | 9249.8351 | 0.238 | 230.6342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 3.9263 | 2.6972 | 4.7635 | 7787.8458 | 9.24 | 333.0276 | [5 empty] | 11.2625 | 11.8181 | 16.6959 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 231.9126 |  |  |  |  | 11.2791 | 11.7923 | 16.6342 | [7 empty] | 0.1382 | 0.0123 | 0.1387 | 9251.5403 | 0.2436 | 231.7113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 3.9431 | 2.7053 | 4.7819 | 7788.9321 | 9.2779 | 333.9417 | [5 empty] | 11.3429 | 11.9025 | 16.8151 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 232.5673 |  |  |  |  | 11.2829 | 11.7947 | 16.6372 | [7 empty] | 0.1429 | 0.0122 | 0.1434 | 9250.3015 | 0.2591 | 231.7301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 3.9804 | 2.6245 | 4.7677 | 7821.3801 | 9.4136 | 335.8923 | [5 empty] | 11.4238 | 11.9873 | 16.9349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 233.222 |  |  |  |  | 11.4383 | 11.9384 | 16.8981 | [7 empty] | 0.1722 | -0.0565 | 0.1813 | 9296.6788 | 0.3569 | 232.8446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 3.9985 | 2.5075 | 4.7197 | 7860.6491 | 9.455 | 336.7483 | [5 empty] | 11.505 | 12.0726 | 17.0553 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 233.8766 |  |  |  |  | 11.5737 | 12.0878 | 17.082 | [7 empty] | 0.1628 | -0.0248 | 0.1647 | 9274.4793 | 0.3119 | 233.9932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 3.9995 | 2.5193 | 4.7268 | 7857.2778 | 9.4172 | 336.818 | [5 empty] | 11.5867 | 12.1583 | 17.1764 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 234.5312 |  |  |  |  | 11.58 | 12.0912 | 17.0841 | [7 empty] | 0.1731 | -0.0229 | 0.1747 | 9270.1956 | 0.3309 | 234.0193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 4.0306 | 2.5237 | 4.7555 | 7857.6062 | 9.4615 | 337.7238 | [5 empty] | 11.6688 | 12.2444 | 17.2982 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 235.1859 |  |  |  |  | 11.7246 | 12.2341 | 17.3601 | [7 empty] | 0.1646 | -0.1048 | 0.1952 | 9336.4916 | 0.3823 | 235.1071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 3.9475 | 2.6624 | 4.7614 | 7831.641 | 9.4865 | 339.071 | [5 empty] | 11.7514 | 12.3311 | 17.4206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 235.8405 |  |  |  |  | 11.7212 | 12.235 | 17.3533 | [7 empty] | 0.1554 | -0.0947 | 0.182 | 9331.0954 | 0.3611 | 235.1143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 3.9873 | 2.685 | 4.807 | 7825.682 | 9.5346 | 339.9864 | [5 empty] | 11.8344 | 12.4182 | 17.5436 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 236.4951 |  |  |  |  | 11.8765 | 12.4346 | 17.5408 | [7 empty] | 0.0915 | 0.0183 | 0.0933 | 9261.2575 | 0.1524 | 236.6186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 3.9078 | 2.7966 | 4.8054 | 7807.4898 | 9.5565 | 341.2128 | [5 empty] | 11.9178 | 12.5057 | 17.6673 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 237.1497 |  |  |  |  | 11.8757 | 12.4323 | 17.5478 | [7 empty] | 0.0911 | 0.0069 | 0.0914 | 9270.0278 | 0.1636 | 236.6012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 3.931 | 2.8027 | 4.8279 | 7808.4748 | 9.5997 | 342.139 | [5 empty] | 12.0017 | 12.5937 | 17.7916 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 237.8044 |  |  |  |  | 12.0769 | 12.6066 | 17.8344 | [7 empty] | 0.1784 | -0.0481 | 0.1847 | 9288.7264 | 0.3529 | 237.8996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 4.0741 | 2.8429 | 4.9679 | 7787.2742 | 9.6994 | 343.1753 | [5 empty] | 12.086 | 12.6822 | 17.9166 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 238.459 |  |  |  |  | 12.0799 | 12.6072 | 17.8353 | [7 empty] | 0.1854 | -0.049 | 0.1918 | 9287.4904 | 0.3682 | 237.9044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 4.0977 | 2.8563 | 4.9949 | 7786.0812 | 9.7412 | 344.0853 | [5 empty] | 12.1708 | 12.7712 | 18.0423 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 239.1136 |  |  |  |  | 12.2343 | 12.8048 | 18.0263 | [7 empty] | 0.1225 | 0.0556 | 0.1345 | 9226.0613 | 0.1869 | 239.3602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 4.2293 | 2.8995 | 5.1278 | 7766.0609 | 9.8438 | 345.2038 | [5 empty] | 12.256 | 12.8606 | 18.1686 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 239.7682 |  |  |  |  | 12.2361 | 12.8057 | 18.033 | [7 empty] | 0.1228 | 0.0496 | 0.1324 | 9230.4282 | 0.1914 | 239.3667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 4.2554 | 2.9096 | 5.155 | 7765.6168 | 9.8859 | 346.101 | [5 empty] | 12.3416 | 12.9505 | 18.2956 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 240.4228 |  |  |  |  | 12.4291 | 12.9674 | 18.3085 | [7 empty] | 0.2172 | -0.0133 | 0.2176 | 9252.8897 | 0.3906 | 240.546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 4.2716 | 2.8147 | 5.1156 | 7797.2974 | 9.9357 | 347.0775 | [5 empty] | 12.4278 | 13.0408 | 18.4233 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 241.0774 |  |  |  |  | 12.4283 | 12.9594 | 18.3123 | [7 empty] | 0.2311 | -0.0315 | 0.2332 | 9262.756 | 0.4302 | 240.4875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 4.2943 | 2.8339 | 5.1451 | 7794.5391 | 9.9779 | 347.9934 | [5 empty] | 12.5143 | 13.1317 | 18.5516 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 241.7319 |  |  |  |  | 12.4329 | 12.9676 | 18.3184 | [7 empty] | 0.2241 | -0.0247 | 0.2254 | 9259.5617 | 0.4201 | 240.5468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 4.3095 | 2.6968 | 5.0837 | 7838.7794 | 10.0348 | 349.0179 | [5 empty] | 12.6014 | 13.223 | 18.6806 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 242.3865 |  |  |  |  | 12.6819 | 13.204 | 18.3213 | [7 empty] | 0.44 | 0.3124 | 0.5397 | 8966.8995 | 0.6221 | 242.251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 4.3376 | 2.7206 | 5.1202 | 7833.8413 | 10.0773 | 349.911 | [5 empty] | 12.6888 | 13.3148 | 18.8103 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 243.0411 |  |  |  |  | 12.6791 | 13.199 | 18.326 | [7 empty] | 0.4405 | 0.2994 | 0.5326 | 8975.6537 | 0.6281 | 242.2149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 4.3619 | 2.7462 | 5.1544 | 7829.4383 | 10.1276 | 350.9137 | [5 empty] | 12.7768 | 13.4071 | 18.9407 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 243.6957 |  |  |  |  | 12.8848 | 13.3607 | 19.2919 | [7 empty] | 0.265 | -0.4815 | 0.5496 | 9593.5733 | 0.8985 | 243.367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 4.3752 | 2.7791 | 5.1832 | 7823.4148 | 10.1629 | 351.7972 | [5 empty] | 12.8652 | 13.4998 | 19.0717 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 244.3502 |  |  |  |  | 12.8831 | 13.3599 | 19.2872 | [7 empty] | 0.2638 | -0.4774 | 0.5454 | 9590.7195 | 0.8953 | 243.3616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 4.4023 | 2.8125 | 5.224 | 7816.1898 | 10.2078 | 352.7243 | [5 empty] | 12.9541 | 13.5931 | 19.2035 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 245.0048 |  |  |  |  | 13.0132 | 13.5493 | 19.3014 | [7 empty] | 0.226 | -0.1989 | 0.3011 | 9387.4168 | 0.5561 | 244.6978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 4.4281 | 2.8592 | 5.271 | 7805.8184 | 10.259 | 353.736 | [5 empty] | 13.0434 | 13.6868 | 19.3359 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 245.6594 |  |  |  |  | 13.0831 | 13.6699 | 19.5228 | [7 empty] | 0.0716 | -0.2351 | 0.2457 | 9454.0246 | 0.3572 | 245.5416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 4.3577 | 2.9152 | 5.2429 | 7804.5153 | 10.3014 | 355.0888 | [5 empty] | 13.1332 | 13.7811 | 19.469 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 246.3139 |  |  |  |  | 13.0813 | 13.6682 | 19.5213 | [7 empty] | 0.0708 | -0.236 | 0.2464 | 9454.9406 | 0.3619 | 245.5295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 4.3655 | 2.9158 | 5.2497 | 7803.6615 | 10.2612 | 355.1054 | [5 empty] | 13.2235 | 13.8758 | 19.6028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 246.9685 |  |  |  |  | 13.1982 | 13.8492 | 19.9183 | [7 empty] | -0.152 | -0.3598 | 0.3906 | 9605.748 | 0.3324 | 246.7849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 4.3908 | 2.9363 | 5.2821 | 7800.4133 | 10.3059 | 356.0225 | [5 empty] | 13.3142 | 13.971 | 19.7373 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 247.623 |  |  |  |  | 13.1984 | 13.8498 | 19.9215 | [7 empty] | -0.1541 | -0.362 | 0.3934 | 9608.018 | 0.3401 | 246.7891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 4.3432 | 2.9488 | 5.2497 | 7812.8625 | 10.4219 | 358.0639 | [5 empty] | 13.4054 | 14.0667 | 19.8726 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 248.2775 |  |  |  |  | 13.4825 | 14.0587 | 20.1493 | [7 empty] | 0.1211 | -0.3207 | 0.3429 | 9501.4084 | 0.5136 | 248.2226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 4.4656 | 2.8685 | 5.3076 | 7828.5615 | 10.5167 | 359.0599 | [5 empty] | 13.4971 | 14.1629 | 20.0085 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 248.9321 |  |  |  |  | 13.4885 | 14.0657 | 20.152 | [7 empty] | 0.1222 | -0.3132 | 0.3362 | 9495.4667 | 0.5095 | 248.2704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 4.4795 | 2.8874 | 5.3295 | 7826.6942 | 10.555 | 359.9474 | [5 empty] | 13.5893 | 14.2596 | 20.1451 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 249.5866 |  |  |  |  | 13.5333 | 14.2235 | 20.1548 | [7 empty] | -0.0883 | -0.0542 | 0.1036 | 9360.4355 | 0.127 | 249.3425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 4.6102 | 2.8143 | 5.4013 | 7839.5919 | 10.6564 | 360.9655 | [5 empty] | 13.6819 | 14.3569 | 20.2824 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 250.2411 |  |  |  |  | 13.5296 | 14.2196 | 20.1614 | [7 empty] | -0.0933 | -0.0666 | 0.1146 | 9370.5069 | 0.1484 | 249.316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 4.6093 | 2.8164 | 5.4016 | 7839.0694 | 10.6105 | 360.9594 | [5 empty] | 13.775 | 14.4546 | 20.4205 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 250.8956 |  |  |  |  | 13.6917 | 14.3915 | 20.3577 | [7 empty] | -0.0779 | -0.0188 | 0.0801 | 9332.4152 | 0.126 | 250.4733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 4.654 | 2.8105 | 5.4368 | 7845.8231 | 10.7433 | 362.7535 | [5 empty] | 13.8686 | 14.5528 | 20.5593 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 251.5502 |  |  |  |  | 13.853 | 14.5523 | 20.6532 | [7 empty] | -0.0838 | -0.0899 | 0.1229 | 9383.5523 | 0.1166 | 251.5471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 4.681 | 2.8419 | 5.4761 | 7839.0815 | 10.7844 | 363.6184 | [5 empty] | 13.9627 | 14.6515 | 20.6988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 252.2047 |  |  |  |  | 13.8473 | 14.5446 | 20.6523 | [7 empty] | -0.0832 | -0.1005 | 0.1305 | 9390.9441 | 0.1302 | 251.4955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 4.7008 | 2.8631 | 5.5041 | 7836.059 | 10.826 | 364.5114 | [5 empty] | 14.0573 | 14.7508 | 20.839 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 252.8592 |  |  |  |  | 13.92 | 14.6695 | 20.8614 | [7 empty] | -0.229 | -0.1173 | 0.2573 | 9438.6472 | 0.3307 | 252.3237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 4.7183 | 2.8727 | 5.524 | 7836.0525 | 10.8606 | 365.3283 | [5 empty] | 14.1524 | 14.8505 | 20.9799 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 253.5137 |  |  |  |  | 14.1798 | 14.8806 | 21.1792 | [7 empty] | -0.0698 | -0.1557 | 0.1707 | 9424.8838 | 0.1426 | 253.7103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 4.6532 | 2.9909 | 5.5316 | 7816.4714 | 10.8899 | 366.5064 | [5 empty] | 14.248 | 14.9508 | 21.1216 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 254.1682 |  |  |  |  | 14.1729 | 14.8765 | 21.1679 | [7 empty] | -0.0758 | -0.1493 | 0.1675 | 9421.8951 | 0.1433 | 253.6832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 4.6679 | 3.0067 | 5.5525 | 7815.4103 | 10.9281 | 367.3733 | [5 empty] | 14.344 | 15.0516 | 21.264 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 254.8227 |  |  |  |  | 14.3832 | 15.0678 | 21.3966 | [7 empty] | 0.0213 | -0.1168 | 0.1187 | 9374.662 | 0.1547 | 254.9271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 4.5899 | 3.1219 | 5.551 | 7797.8082 | 10.9481 | 368.4684 | [5 empty] | 14.4406 | 15.1529 | 21.4071 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 255.4772 |  |  |  |  | 14.3767 | 15.0597 | 21.3884 | [7 empty] | 0.023 | -0.1203 | 0.1225 | 9376.7237 | 0.1669 | 254.8752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 4.6342 | 3.1519 | 5.6045 | 7790.9073 | 11.0082 | 369.4545 | [5 empty] | 14.5376 | 15.2548 | 21.551 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 256.1316 |  |  |  |  | 14.5619 | 15.269 | 21.6943 | [7 empty] | -0.0215 | -0.1251 | 0.1269 | 9390 | 0.1218 | 256.2231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 4.7586 | 3.0703 | 5.6631 | 7806.2609 | 11.1068 | 370.4774 | [5 empty] | 14.6352 | 15.3571 | 21.6956 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 256.7861 |  |  |  |  | 14.5654 | 15.2739 | 21.7087 | [7 empty] | -0.0279 | -0.132 | 0.135 | 9396.3304 | 0.1318 | 256.2545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 4.7843 | 3.0759 | 5.6878 | 7806.8484 | 11.1487 | 371.3263 | [5 empty] | 14.7332 | 15.46 | 21.8409 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 257.4406 |  |  |  |  | 14.6332 | 15.393 | 21.9221 | [7 empty] | -0.1746 | -0.1611 | 0.2376 | 9451.3146 | 0.2381 | 257.0148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 4.9102 | 2.9838 | 5.7457 | 7824.9528 | 11.2542 | 372.3913 | [5 empty] | 14.8318 | 15.5634 | 21.987 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 258.0951 |  |  |  |  | 14.6326 | 15.3944 | 21.9197 | [7 empty] | -0.1783 | -0.1561 | 0.237 | 9448.766 | 0.2546 | 257.0238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 4.9366 | 3.0031 | 5.7783 | 7821.9341 | 11.2979 | 373.2619 | [5 empty] | 14.9308 | 15.6674 | 22.1339 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 258.7495 |  |  |  |  | 14.9596 | 15.6758 | 22.2435 | [7 empty] | 0.0174 | -0.1023 | 0.1038 | 9364.0196 | 0.1323 | 258.8022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 4.9529 | 3.0117 | 5.7967 | 7822.6998 | 11.3388 | 374.1366 | [5 empty] | 15.0304 | 15.7719 | 22.2815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 259.404 |  |  |  |  | 14.9566 | 15.6759 | 22.2484 | [7 empty] | 0.0067 | -0.106 | 0.1062 | 9368.9797 | 0.1326 | 258.803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 4.9772 | 3.0341 | 5.8291 | 7819.2533 | 11.3845 | 375.0362 | [5 empty] | 15.1305 | 15.8769 | 22.4298 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 260.0585 |  |  |  |  | 15.1615 | 15.8504 | 22.4685 | [7 empty] | 0.1248 | -0.0924 | 0.1553 | 9331.8381 | 0.2787 | 259.8936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 4.9768 | 3.0511 | 5.8376 | 7815.137 | 11.3425 | 375.0913 | [5 empty] | 15.2311 | 15.9824 | 22.579 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 260.7129 |  |  |  |  | 15.169 | 15.8607 | 22.4797 | [7 empty] | 0.1196 | -0.0883 | 0.1487 | 9330.377 | 0.273 | 259.9578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 5.0006 | 3.0664 | 5.8659 | 7813.5507 | 11.3872 | 375.9763 | [5 empty] | 15.3322 | 16.0885 | 22.7289 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 261.3674 |  |  |  |  | 15.3698 | 16.09 | 22.8263 | [7 empty] | 0.0608 | -0.104 | 0.1204 | 9353.9761 | 0.191 | 261.3766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 5.023 | 3.0824 | 5.8933 | 7811.62 | 11.4254 | 376.7971 | [5 empty] | 15.4338 | 16.1952 | 22.8795 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 262.0218 |  |  |  |  | 15.3681 | 16.0926 | 22.8226 | [7 empty] | 0.0523 | -0.0955 | 0.1089 | 9350.3714 | 0.1774 | 261.3924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 4.9517 | 3.068 | 5.8251 | 7827.857 | 11.4616 | 377.9537 | [5 empty] | 15.536 | 16.3024 | 23.0309 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 262.6763 |  |  |  |  | 15.4441 | 16.2199 | 23.053 | [7 empty] | -0.093 | -0.1296 | 0.1595 | 9406.238 | 0.1396 | 262.1728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 4.8857 | 3.0777 | 5.7743 | 7842.0669 | 11.5891 | 380.0498 | [5 empty] | 15.6386 | 16.4101 | 23.1831 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 263.3307 |  |  |  |  | 15.4444 | 16.2187 | 23.0595 | [7 empty] | -0.0926 | -0.1377 | 0.166 | 9411.5483 | 0.1648 | 262.166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 4.8958 | 3.0881 | 5.7884 | 7838.8897 | 11.5534 | 380.1319 | [5 empty] | 15.7418 | 16.5184 | 23.3361 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 263.9852 |  |  |  |  | 15.6861 | 16.4697 | 23.3857 | [7 empty] | -0.0735 | -0.1106 | 0.1328 | 9388.3071 | 0.1116 | 263.6914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 4.9024 | 3.1173 | 5.8096 | 7835.4252 | 11.5947 | 381.0428 | [5 empty] | 15.8455 | 16.6272 | 23.4898 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 264.6396 |  |  |  |  | 15.6896 | 16.4783 | 23.3868 | [7 empty] | -0.0819 | -0.0986 | 0.1281 | 9382.3466 | 0.1323 | 263.7433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 4.9207 | 3.1583 | 5.8471 | 7827.9723 | 11.6409 | 381.9635 | [5 empty] | 15.9498 | 16.7366 | 23.6444 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 265.294 |  |  |  |  | 15.8695 | 16.648 | 23.6516 | [7 empty] | -0.0422 | -0.1279 | 0.1347 | 9391.7768 | 0.1203 | 264.7642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 4.9673 | 3.1933 | 5.9052 | 7819.2529 | 11.6915 | 382.8182 | [5 empty] | 16.0545 | 16.8465 | 23.7997 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 265.9485 |  |  |  |  | 16.0311 | 16.8183 | 23.8713 | [7 empty] | -0.0354 | -0.1072 | 0.1129 | 9376.35 | 0.0953 | 265.7808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 4.9719 | 3.1969 | 5.911 | 7822.4959 | 11.7331 | 383.7211 | [5 empty] | 16.1598 | 16.957 | 23.9558 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 266.6029 |  |  |  |  | 16.0423 | 16.8243 | 23.8853 | [7 empty] | -0.0228 | -0.1142 | 0.1165 | 9377.9605 | 0.1229 | 265.8165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 5.0127 | 3.2165 | 5.9559 | 7818.4989 | 11.787 | 384.622 | [5 empty] | 16.2657 | 17.0681 | 24.1127 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 267.2573 |  |  |  |  | 16.208 | 17.0022 | 24.1048 | [7 empty] | -0.0203 | -0.0824 | 0.0849 | 9356.6407 | 0.0806 | 266.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 5.028 | 3.2215 | 5.9715 | 7820.4329 | 11.8324 | 385.5209 | [5 empty] | 16.3721 | 17.1797 | 24.2704 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 267.9117 |  |  |  |  | 16.3882 | 17.1822 | 24.3409 | [7 empty] | 0.0102 | -0.0677 | 0.0684 | 9340.1526 | 0.0837 | 267.9264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 5.0496 | 3.2363 | 5.9977 | 7818.7842 | 11.8691 | 386.3094 | [5 empty] | 16.479 | 17.2919 | 24.4289 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 268.5662 |  |  |  |  | 16.3798 | 17.1724 | 24.3371 | [7 empty] | 0.0087 | -0.0775 | 0.078 | 9346.6687 | 0.1077 | 267.869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 5.0816 | 3.2441 | 6.0288 | 7818.9835 | 11.929 | 387.2944 | [5 empty] | 16.5864 | 17.4047 | 24.5882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 269.2206 |  |  |  |  | 16.5469 | 17.3472 | 24.5929 | [7 empty] | 0.0066 | -0.0856 | 0.0858 | 9351.9217 | 0.1021 | 268.8877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 5.0861 | 3.2405 | 6.0307 | 7819.2538 | 11.879 | 387.2487 | [5 empty] | 16.6944 | 17.518 | 24.7483 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 269.875 |  |  |  |  | 16.5465 | 17.3481 | 24.601 | [7 empty] | 0.0006 | -0.0917 | 0.0917 | 9357.1346 | 0.1261 | 268.8925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 5.0925 | 3.2776 | 6.0561 | 7813.8578 | 11.9173 | 388.1173 | [5 empty] | 16.803 | 17.6319 | 24.9092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 270.5294 |  |  |  |  | 16.809 | 17.6236 | 24.9502 | [7 empty] | 0.0163 | -0.0536 | 0.0561 | 9329.5076 | 0.076 | 270.4821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 5.1305 | 3.152 | 6.0213 | 7846.3168 | 11.9819 | 389.0572 | [5 empty] | 16.9121 | 17.7464 | 25.0709 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 271.1838 |  |  |  |  | 16.8109 | 17.6221 | 24.9508 | [7 empty] | 0.0239 | -0.0572 | 0.062 | 9330.0316 | 0.1058 | 270.4734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 5.1427 | 3.1711 | 6.0418 | 7844.8201 | 12.0243 | 389.9364 | [5 empty] | 17.0217 | 17.8614 | 25.2335 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 271.8382 |  |  |  |  | 16.9842 | 17.8062 | 25.2075 | [7 empty] | 0.0196 | -0.0533 | 0.0567 | 9328.3944 | 0.0834 | 271.5244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 5.146 | 3.0391 | 5.9764 | 7881.4527 | 12.0701 | 390.7971 | [5 empty] | 17.1319 | 17.9771 | 25.3968 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 272.4926 |  |  |  |  | 16.9797 | 17.7989 | 25.1892 | [7 empty] | 0.0291 | -0.0464 | 0.0548 | 9322.1308 | 0.1178 | 271.4832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 5.1613 | 3.068 | 6.0043 | 7877.4121 | 12.1184 | 391.7259 | [5 empty] | 17.2427 | 18.0933 | 25.561 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 273.147 |  |  |  |  | 17.2432 | 18.0643 | 25.5664 | [7 empty] | 0.0561 | -0.0516 | 0.0762 | 9319.2868 | 0.1304 | 272.9843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 5.1837 | 3.093 | 6.0363 | 7873.2259 | 12.1587 | 392.5455 | [5 empty] | 17.354 | 18.2101 | 25.726 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 273.8014 |  |  |  |  | 17.242 | 18.0628 | 25.5601 | [7 empty] | 0.0583 | -0.0478 | 0.0754 | 9316.5364 | 0.1456 | 272.9758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 5.2365 | 3.1398 | 6.1057 | 7865.5625 | 12.3018 | 394.295 | [5 empty] | 17.4659 | 18.3275 | 25.8919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 274.4558 |  |  |  |  | 17.4175 | 18.2554 | 25.8164 | [7 empty] | 0.0433 | -0.0306 | 0.053 | 9309.2332 | 0.0974 | 274.0545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 5.2778 | 3.1479 | 6.1453 | 7864.0166 | 12.3516 | 395.1275 | [5 empty] | 17.5783 | 18.4454 | 26.0585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 275.1102 |  |  |  |  | 17.4139 | 18.2501 | 25.8178 | [7 empty] | 0.0433 | -0.0391 | 0.0583 | 9314.3444 | 0.1321 | 274.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 5.2725 | 3.202 | 6.1687 | 7855.4285 | 12.3843 | 395.9777 | [5 empty] | 17.6913 | 18.564 | 26.2261 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 275.7645 |  |  |  |  | 17.6731 | 18.4711 | 26.1942 | [7 empty] | 0.1454 | -0.1128 | 0.184 | 9336.8713 | 0.3173 | 275.2522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 5.294 | 3.2198 | 6.1963 | 7853.4606 | 12.4302 | 396.8423 | [5 empty] | 17.8049 | 18.6832 | 26.3944 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 276.4189 |  |  |  |  | 17.8526 | 18.6527 | 26.4555 | [7 empty] | 0.1599 | -0.1187 | 0.1992 | 9337.1432 | 0.3408 | 276.2517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 5.325 | 3.255 | 6.241 | 7846.945 | 12.4874 | 397.7944 | [5 empty] | 17.919 | 18.803 | 26.5636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 277.0733 |  |  |  |  | 17.8581 | 18.66 | 26.464 | [7 empty] | 0.1568 | -0.1165 | 0.1953 | 9336.4997 | 0.3398 | 276.292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 5.3763 | 3.2663 | 6.2907 | 7844.1715 | 12.5467 | 398.6826 | [5 empty] | 18.0337 | 18.9233 | 26.7337 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 277.7277 |  |  |  |  | 18.1178 | 18.8848 | 26.8643 | [7 empty] | 0.2419 | -0.2049 | 0.317 | 9371.0356 | 0.5327 | 277.5188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 5.3716 | 3.2694 | 6.2883 | 7843.7136 | 12.4944 | 398.6616 | [5 empty] | 18.149 | 19.0443 | 26.9046 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 278.3821 |  |  |  |  | 18.1223 | 18.8899 | 26.8763 | [7 empty] | 0.2392 | -0.2092 | 0.3178 | 9374.165 | 0.5363 | 277.5461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 5.4252 | 3.2841 | 6.3418 | 7843.6298 | 12.6322 | 400.3105 | [5 empty] | 18.2648 | 19.1659 | 27.0763 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 279.0364 |  |  |  |  | 18.3086 | 19.0818 | 27.1315 | [7 empty] | 0.253 | -0.195 | 0.3194 | 9362.3944 | 0.5401 | 278.5841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 5.4417 | 3.2939 | 6.361 | 7844.1942 | 12.6804 | 401.2033 | [5 empty] | 18.3813 | 19.288 | 27.2489 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 279.6908 |  |  |  |  | 18.3032 | 19.0779 | 27.1286 | [7 empty] | 0.2479 | -0.1968 | 0.3165 | 9364.5321 | 0.5408 | 278.5632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 5.4599 | 3.319 | 6.3895 | 7840.4975 | 12.7168 | 401.9819 | [5 empty] | 18.4983 | 19.4108 | 27.4224 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 280.3452 |  |  |  |  | 18.5141 | 19.3418 | 27.4157 | [7 empty] | 0.1749 | -0.1063 | 0.2047 | 9326.007 | 0.3508 | 279.9779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 5.5791 | 3.2416 | 6.4524 | 7853.5714 | 12.8179 | 402.9921 | [5 empty] | 18.6159 | 19.5342 | 27.5967 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 280.9995 |  |  |  |  | 18.6971 | 19.5321 | 27.6339 | [7 empty] | 0.1978 | -0.0611 | 0.207 | 9294.9763 | 0.3488 | 280.9881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 5.6213 | 3.2383 | 6.4873 | 7854.7505 | 12.8697 | 403.8199 | [5 empty] | 18.7341 | 19.6583 | 27.7719 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 281.6539 |  |  |  |  | 18.6926 | 19.5289 | 27.6307 | [7 empty] | 0.1937 | -0.0618 | 0.2033 | 9296.2504 | 0.3476 | 280.9713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 5.7441 | 3.1421 | 6.5474 | 7871.6348 | 12.9703 | 404.7871 | [5 empty] | 18.8529 | 19.7829 | 27.948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 282.3083 |  |  |  |  | 18.9177 | 19.8016 | 27.9254 | [7 empty] | 0.1383 | 0.0298 | 0.1415 | 9255.211 | 0.1988 | 282.406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 5.7701 | 3.1542 | 6.5759 | 7870.6009 | 13.0174 | 405.6313 | [5 empty] | 18.9722 | 19.9082 | 28.125 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 282.9626 |  |  |  |  | 18.9169 | 19.7999 | 27.9264 | [7 empty] | 0.1391 | 0.0266 | 0.1416 | 9256.8825 | 0.2068 | 282.3971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 5.6731 | 3.2851 | 6.5556 | 7853.7404 | 13.0513 | 406.8304 | [5 empty] | 19.0922 | 20.034 | 28.3028 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 283.617 |  |  |  |  | 19.0994 | 19.9948 | 28.1745 | [7 empty] | 0.1407 | 0.0517 | 0.1499 | 9242.6688 | 0.1926 | 283.4134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 5.7135 | 3.294 | 6.595 | 7852.2891 | 13.1031 | 407.665 | [5 empty] | 19.2128 | 20.1605 | 28.4815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 284.2713 |  |  |  |  | 19.0987 | 19.9973 | 28.1794 | [7 empty] | 0.1322 | 0.0514 | 0.1418 | 9244.5164 | 0.1922 | 283.4264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 5.6417 | 3.4081 | 6.5912 | 7836.911 | 13.1352 | 408.7294 | [5 empty] | 19.3339 | 20.2877 | 28.6611 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 284.9257 |  |  |  |  | 19.3762 | 20.2392 | 28.5814 | [7 empty] | 0.2277 | -0.0161 | 0.2282 | 9263.8383 | 0.3613 | 284.6766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 5.6863 | 3.4164 | 6.6337 | 7835.5083 | 13.1925 | 409.5992 | [5 empty] | 19.4557 | 20.4155 | 28.8416 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 285.58 |  |  |  |  | 19.3771 | 20.2326 | 28.5853 | [7 empty] | 0.2409 | -0.0301 | 0.2428 | 9269.0379 | 0.3975 | 284.6423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 5.6924 | 3.4517 | 6.6572 | 7831.2834 | 13.2407 | 410.5165 | [5 empty] | 19.578 | 20.5439 | 29.023 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 286.2344 |  |  |  |  | 19.5758 | 20.4397 | 28.8599 | [7 empty] | 0.2497 | -0.0143 | 0.2501 | 9258.7076 | 0.3947 | 285.704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 5.6785 | 3.4681 | 6.6538 | 7828.9898 | 13.1925 | 410.5798 | [5 empty] | 19.701 | 20.6729 | 29.2053 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 286.8887 |  |  |  |  | 19.8551 | 20.682 | 29.2605 | [7 empty] | 0.3479 | -0.0796 | 0.3569 | 9275.9865 | 0.5814 | 286.9348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 5.7006 | 3.4714 | 6.6744 | 7830.0638 | 13.2313 | 411.3415 | [5 empty] | 19.8246 | 20.8026 | 29.3885 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 287.5431 |  |  |  |  | 19.853 | 20.6845 | 29.2599 | [7 empty] | 0.3381 | -0.0747 | 0.3463 | 9275.1836 | 0.5656 | 286.9475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 5.8471 | 3.3776 | 6.7525 | 7846.1307 | 13.3863 | 412.7502 | [5 empty] | 19.9488 | 20.9329 | 29.5727 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 288.1974 |  |  |  |  | 20.104 | 20.9091 | 29.2837 | [7 empty] | 0.5383 | 0.1716 | 0.565 | 9103.714 | 0.7257 | 288.0782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 5.8673 | 3.4027 | 6.7826 | 7842.7952 | 13.4329 | 413.5982 | [5 empty] | 20.0736 | 21.0639 | 29.7577 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 288.8518 |  |  |  |  | 20.0999 | 20.9035 | 29.2699 | [7 empty] | 0.5436 | 0.1765 | 0.5715 | 9100.1122 | 0.7343 | 288.0503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 5.8644 | 3.3969 | 6.7772 | 7844.1257 | 13.3777 | 413.5518 | [5 empty] | 20.199 | 21.1955 | 29.9436 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 289.5061 |  |  |  |  | 20.33 | 21.1034 | 30.332 | [7 empty] | 0.3501 | -0.5127 | 0.6209 | 9519.9542 | 0.9288 | 289.0486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 5.9809 | 3.3092 | 6.8353 | 7857.3727 | 13.4375 | 414.1532 | [5 empty] | 20.3251 | 21.3277 | 30.1305 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 290.1604 |  |  |  |  | 20.385 | 21.2558 | 30.3621 | [7 empty] | 0.195 | -0.3257 | 0.3796 | 9443.3933 | 0.5573 | 289.8047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 6.0071 | 3.3184 | 6.8627 | 7856.9364 | 13.4831 | 414.9637 | [5 empty] | 20.4517 | 21.4606 | 30.3182 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 290.8148 |  |  |  |  | 20.4259 | 21.399 | 30.372 | [7 empty] | 0.0295 | -0.1314 | 0.1346 | 9366.6893 | 0.1659 | 290.5115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 6.0332 | 3.3234 | 6.888 | 7857.653 | 13.5338 | 415.8175 | [5 empty] | 20.579 | 21.5942 | 30.5069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 291.4691 |  |  |  |  | 20.4729 | 21.5481 | 30.3841 | [7 empty] | -0.1318 | 0.0677 | 0.1482 | 9288.4661 | 0.2482 | 291.2434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 6.0397 | 3.3375 | 6.9005 | 7854.0845 | 13.4877 | 415.8389 | [5 empty] | 20.7069 | 21.7284 | 30.6966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 292.1234 |  |  |  |  | 20.4692 | 21.545 | 30.3922 | [7 empty] | -0.1381 | 0.0571 | 0.1495 | 9295.4275 | 0.26 | 291.2282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 6.0777 | 3.3509 | 6.9402 | 7855.8508 | 13.6326 | 417.5322 | [5 empty] | 20.8355 | 21.8633 | 30.8871 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 292.7778 |  |  |  |  | 20.8021 | 21.8692 | 31.2431 | [7 empty] | -0.2212 | -0.2864 | 0.3619 | 9501.2381 | 0.2855 | 292.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 6.0817 | 3.3602 | 6.9483 | 7853.4785 | 13.5839 | 417.5355 | [5 empty] | 20.9647 | 21.9989 | 31.0786 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 293.4321 |  |  |  |  | 20.8032 | 21.864 | 31.2341 | [7 empty] | -0.2059 | -0.2867 | 0.353 | 9498.3991 | 0.2783 | 292.7812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 6.0942 | 3.3628 | 6.9604 | 7855.8955 | 13.6318 | 418.402 | [5 empty] | 21.0945 | 22.1351 | 31.2711 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 294.0864 |  |  |  |  | 20.8094 | 21.8752 | 31.2684 | [7 empty] | -0.2233 | -0.3012 | 0.375 | 9510.0153 | 0.3105 | 292.835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 6.0294 | 3.3702 | 6.9074 | 7866.19 | 13.7224 | 419.9002 | [5 empty] | 21.2249 | 22.272 | 31.4645 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 294.7408 |  |  |  |  | 21.2966 | 22.2054 | 31.5552 | [7 empty] | 0.261 | -0.1956 | 0.3261 | 9355.8007 | 0.5312 | 294.4229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 5.9226 | 3.3713 | 6.8149 | 7878.1041 | 13.7274 | 420.7292 | [5 empty] | 21.356 | 22.4096 | 31.6588 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 295.3951 |  |  |  |  | 21.2964 | 22.2054 | 31.5571 | [7 empty] | 0.2599 | -0.1972 | 0.3262 | 9356.8842 | 0.5366 | 294.4228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 5.9511 | 3.4093 | 6.8585 | 7871.7162 | 13.7883 | 421.6729 | [5 empty] | 21.4878 | 22.5478 | 31.8541 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 296.0494 |  |  |  |  | 21.4102 | 22.448 | 31.8515 | [7 empty] | -0.0072 | -0.1222 | 0.1225 | 9366.9188 | 0.1232 | 295.5773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 5.96 | 3.4298 | 6.8764 | 7870.2444 | 13.8309 | 422.4992 | [5 empty] | 21.6202 | 22.6867 | 32.0503 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 296.7037 |  |  |  |  | 21.6486 | 22.6776 | 32.2542 | [7 empty] | 0.0119 | -0.1933 | 0.1936 | 9401.1746 | 0.2043 | 296.6609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 5.9605 | 3.4638 | 6.8939 | 7866.6982 | 13.8756 | 423.3727 | [5 empty] | 21.7532 | 22.8263 | 32.2475 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 297.3581 |  |  |  |  | 21.6457 | 22.6723 | 32.2563 | [7 empty] | 0.0136 | -0.2019 | 0.2024 | 9405.547 | 0.2231 | 296.636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 6.0453 | 3.5027 | 6.9867 | 7859.319 | 14.0398 | 425.0703 | [5 empty] | 21.8869 | 22.9666 | 32.4457 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 298.0124 |  |  |  |  | 21.7291 | 22.8285 | 32.5202 | [7 empty] | -0.1589 | -0.2192 | 0.2708 | 9447.4741 | 0.215 | 297.3684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 6.062 | 3.5159 | 7.0078 | 7859.1583 | 14.0929 | 425.9544 | [5 empty] | 22.0212 | 23.1076 | 32.6449 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 298.6667 |  |  |  |  | 22.1607 | 23.1513 | 32.9815 | [7 empty] | 0.1356 | -0.2568 | 0.2904 | 9410.63 | 0.408 | 298.8692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 6.0912 | 3.5379 | 7.0441 | 7855.7597 | 14.1402 | 426.7549 | [5 empty] | 22.1562 | 23.2492 | 32.845 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 299.321 |  |  |  |  | 22.1592 | 23.1537 | 32.9717 | [7 empty] | 0.1311 | -0.2447 | 0.2776 | 9404.994 | 0.3928 | 298.8804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 6.1017 | 3.5354 | 7.052 | 7859.1198 | 14.1835 | 427.5595 | [5 empty] | 22.2919 | 23.3916 | 33.0461 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 299.9753 |  |  |  |  | 22.193 | 23.2917 | 32.9639 | [7 empty] | -0.0297 | -0.0482 | 0.0566 | 9330.6678 | 0.0575 | 299.5166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 6.1242 | 3.5506 | 7.079 | 7857.5334 | 14.2241 | 428.3134 | [5 empty] | 22.4282 | 23.5346 | 33.2482 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 300.6297 |  |  |  |  | 22.425 | 23.5364 | 33.2787 | [7 empty] | -0.0216 | -0.0218 | 0.0307 | 9315.2803 | 0.0262 | 300.6379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 6.1273 | 3.5597 | 7.0863 | 7855.5414 | 14.1786 | 428.3592 | [5 empty] | 22.5652 | 23.6783 | 33.4512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 301.284 |  |  |  |  | 22.4172 | 23.5275 | 33.2597 | [7 empty] | -0.0175 | -0.0167 | 0.0242 | 9311.8795 | 0.0626 | 300.5974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 6.1306 | 3.5581 | 7.0884 | 7859.5785 | 14.2286 | 429.2408 | [5 empty] | 22.7028 | 23.8228 | 33.6553 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 301.9383 |  |  |  |  | 22.6683 | 23.7756 | 33.6897 | [7 empty] | -0.0109 | -0.0864 | 0.0871 | 9346.7379 | 0.0793 | 301.7251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 6.1398 | 3.5593 | 7.0968 | 7862.4214 | 14.2765 | 430.0877 | [5 empty] | 22.8411 | 23.9679 | 33.8604 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 302.5926 |  |  |  |  | 22.6809 | 23.7844 | 33.7094 | [7 empty] | -0.0034 | -0.0937 | 0.0937 | 9349.1372 | 0.1147 | 301.7646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 6.1806 | 3.577 | 7.1411 | 7859.2301 | 14.3313 | 430.9113 | [5 empty] | 22.9801 | 24.1138 | 34.0664 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 303.2469 |  |  |  |  | 22.7649 | 23.9441 | 33.9786 | [7 empty] | -0.1787 | -0.1106 | 0.2102 | 9389.973 | 0.2295 | 302.4853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 6.1909 | 3.5933 | 7.1582 | 7858.2963 | 14.3671 | 431.652 | [5 empty] | 23.1198 | 24.2603 | 34.2735 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 303.9012 |  |  |  |  | 23.1346 | 24.233 | 34.4262 | [7 empty] | 0.029 | -0.1681 | 0.1706 | 9381.1844 | 0.1943 | 303.7792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 6.2387 | 3.6098 | 7.2078 | 7854.8599 | 14.4234 | 432.4672 | [5 empty] | 23.2602 | 24.4076 | 34.4815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 304.5555 |  |  |  |  | 23.1451 | 24.2484 | 34.43 | [7 empty] | 0.0254 | -0.1521 | 0.1542 | 9373.5051 | 0.185 | 303.8482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 6.2479 | 3.6307 | 7.2262 | 7853.311 | 14.4655 | 433.2646 | [5 empty] | 23.4012 | 24.5556 | 34.6906 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 305.2099 |  |  |  |  | 23.2857 | 24.4214 | 34.4421 | [7 empty] | 0.0494 | 0.0447 | 0.0667 | 9268.5542 | 0.0784 | 304.6164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 6.2769 | 3.6181 | 7.245 | 7853.7269 | 14.4214 | 433.2466 | [5 empty] | 23.5429 | 24.7043 | 34.9007 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 305.8642 |  |  |  |  | 23.288 | 24.4229 | 34.4365 | [7 empty] | 0.0539 | 0.051 | 0.0742 | 9264.6161 | 0.1255 | 304.6234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 6.2803 | 3.6389 | 7.2583 | 7852.6869 | 14.4625 | 434.0511 | [5 empty] | 23.6853 | 24.8538 | 35.1118 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 306.5185 |  |  |  |  | 23.6447 | 24.7741 | 35.3377 | [7 empty] | -0.0347 | -0.2841 | 0.2862 | 9451.6236 | 0.2527 | 306.1701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 6.3156 | 3.6826 | 7.3108 | 7848.6289 | 14.6204 | 435.7814 | [5 empty] | 23.8284 | 25.0039 | 35.3239 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 307.1728 |  |  |  |  | 23.638 | 24.7646 | 35.3346 | [7 empty] | -0.0328 | -0.2931 | 0.2949 | 9456.0181 | 0.2762 | 306.1286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 6.3582 | 3.6907 | 7.3517 | 7847.1681 | 14.67 | 436.541 | [5 empty] | 23.9722 | 25.1548 | 35.5371 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 307.8271 |  |  |  |  | 23.9898 | 25.0463 | 35.6322 | [7 empty] | 0.1935 | -0.2332 | 0.303 | 9383.2752 | 0.4567 | 307.357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 6.3689 | 3.7176 | 7.3745 | 7844.7846 | 14.7246 | 437.4359 | [5 empty] | 24.1167 | 25.3064 | 35.7513 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 308.4814 |  |  |  |  | 23.9903 | 25.0472 | 35.6389 | [7 empty] | 0.1908 | -0.2374 | 0.3046 | 9385.9076 | 0.4652 | 307.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 6.3258 | 3.7169 | 7.3369 | 7847.9725 | 14.6554 | 437.4068 | [5 empty] | 24.2619 | 25.4588 | 35.9665 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 309.1357 |  |  |  |  | 24.2935 | 25.376 | 35.9441 | [7 empty] | 0.2207 | -0.1055 | 0.2446 | 9313.7596 | 0.3924 | 308.7808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 6.3536 | 3.733 | 7.3691 | 7846.2255 | 14.7073 | 438.2268 | [5 empty] | 24.4078 | 25.6119 | 36.1828 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 309.79 |  |  |  |  | 24.3012 | 25.383 | 35.9558 | [7 empty] | 0.2225 | -0.1072 | 0.247 | 9314.2908 | 0.4041 | 308.8109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 6.3964 | 3.7579 | 7.4186 | 7841.8101 | 14.7688 | 439.0909 | [5 empty] | 24.5544 | 25.7657 | 36.4001 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 310.4444 |  |  |  |  | 24.5486 | 25.6179 | 36.4072 | [7 empty] | 0.2347 | -0.2086 | 0.314 | 9362.6124 | 0.4908 | 309.8157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 6.4401 | 3.7731 | 7.464 | 7842.5828 | 14.9189 | 440.6928 | [5 empty] | 24.7017 | 25.9203 | 36.6185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 311.0987 |  |  |  |  | 24.6589 | 25.8031 | 36.7124 | [7 empty] | 0.0688 | -0.2251 | 0.2354 | 9399.875 | 0.292 | 310.603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 6.4595 | 3.7828 | 7.4856 | 7842.8188 | 14.969 | 441.5097 | [5 empty] | 24.8497 | 26.0756 | 36.8379 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 311.753 |  |  |  |  | 24.9779 | 26.0707 | 37.1634 | [7 empty] | 0.1886 | -0.2988 | 0.3533 | 9415.0557 | 0.4996 | 311.7324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 6.4578 | 3.7851 | 7.4853 | 7842.495 | 14.9161 | 441.5145 | [5 empty] | 24.9984 | 26.2317 | 37.0584 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 312.4073 |  |  |  |  | 24.9751 | 26.0662 | 37.1513 | [7 empty] | 0.1939 | -0.2946 | 0.3526 | 9412.036 | 0.5065 | 311.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 6.4496 | 3.6399 | 7.4059 | 7874.525 | 14.9177 | 441.9283 | [5 empty] | 25.1479 | 26.3885 | 37.2799 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 313.0616 |  |  |  |  | 25.1989 | 26.3014 | 37.4264 | [7 empty] | 0.2115 | -0.2482 | 0.3261 | 9385.3271 | 0.4869 | 312.6987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 6.4734 | 3.6549 | 7.4339 | 7873.5103 | 14.9758 | 442.802 | [5 empty] | 25.2981 | 26.5461 | 37.5026 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 313.7159 |  |  |  |  | 25.2058 | 26.3083 | 37.4408 | [7 empty] | 0.2107 | -0.252 | 0.3285 | 9387.3077 | 0.4957 | 312.7276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 6.4892 | 3.5408 | 7.3923 | 7897.603 | 14.9871 | 443.2444 | [5 empty] | 25.449 | 26.7044 | 37.7263 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 314.3702 |  |  |  |  | 25.4384 | 26.5458 | 37.7535 | [7 empty] | 0.2316 | -0.2347 | 0.3297 | 9374.7293 | 0.5039 | 313.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 6.4996 | 3.5481 | 7.4049 | 7899.0076 | 15.0399 | 444.1017 | [5 empty] | 25.6006 | 26.8635 | 37.951 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 315.0245 |  |  |  |  | 25.6912 | 26.8596 | 38.0583 | [7 empty] | 0.1733 | -0.113 | 0.2069 | 9325.046 | 0.326 | 315.0084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 6.5213 | 3.5662 | 7.4327 | 7897.051 | 15.0868 | 444.8851 | [5 empty] | 25.7529 | 27.0234 | 38.1769 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 315.6788 |  |  |  |  | 25.6891 | 26.8602 | 38.048 | [7 empty] | 0.171 | -0.1036 | 0.1999 | 9320.8764 | 0.3213 | 315.0109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 6.5216 | 3.5937 | 7.4462 | 7894.8552 | 15.1298 | 445.6928 | [5 empty] | 25.906 | 27.184 | 38.4038 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 316.3332 |  |  |  |  | 25.9341 | 27.1062 | 38.3563 | [7 empty] | 0.2068 | -0.0753 | 0.2201 | 9301.1175 | 0.3463 | 316.0167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 6.5324 | 3.5899 | 7.4538 | 7898.2185 | 15.1765 | 446.4877 | [5 empty] | 26.0598 | 27.3454 | 38.6318 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 316.9875 |  |  |  |  | 25.9453 | 27.1208 | 38.3741 | [7 empty] | 0.2018 | -0.0725 | 0.2144 | 9300.6153 | 0.3458 | 316.076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 6.5656 | 3.5901 | 7.483 | 7899.3343 | 15.2352 | 447.3255 | [5 empty] | 26.2144 | 27.5076 | 38.861 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 317.6418 |  |  |  |  | 26.0571 | 27.3778 | 38.6785 | [7 empty] | -0.0749 | 0.008 | 0.0753 | 9308.7461 | 0.1223 | 317.1185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 6.6011 | 3.7466 | 7.5903 | 7868.9172 | 15.2878 | 448.1752 | [5 empty] | 26.3697 | 27.6705 | 39.0912 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 318.2961 |  |  |  |  | 26.3219 | 27.6356 | 39.1417 | [7 empty] | -0.0647 | -0.0737 | 0.098 | 9345.9353 | 0.078 | 318.1558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 6.6167 | 3.7507 | 7.6058 | 7867.0824 | 15.2411 | 448.196 | [5 empty] | 26.5257 | 27.8343 | 39.3225 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 318.9504 |  |  |  |  | 26.3252 | 27.6308 | 39.1323 | [7 empty] | -0.0466 | -0.0736 | 0.0871 | 9342.836 | 0.0961 | 318.1368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 6.6883 | 3.9151 | 7.7499 | 7836.0796 | 15.3914 | 449.7491 | [5 empty] | 26.6825 | 27.9988 | 39.5549 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 319.6047 |  |  |  |  | 26.4999 | 27.8373 | 39.1278 | [7 empty] | 0.002 | 0.1611 | 0.1611 | 9224.29 | 0.1628 | 318.9623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 6.6727 | 3.9291 | 7.7435 | 7837.9816 | 15.4334 | 450.5697 | [5 empty] | 26.8401 | 28.1641 | 39.7885 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 320.259 |  |  |  |  | 26.7332 | 28.0656 | 39.4436 | [7 empty] | 0.0386 | 0.1617 | 0.1662 | 9218.385 | 0.1343 | 319.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 6.5601 | 3.9277 | 7.646 | 7849.487 | 15.4422 | 451.3452 | [5 empty] | 26.9984 | 28.3302 | 40.0232 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 320.9133 |  |  |  |  | 26.7452 | 28.081 | 39.4558 | [7 empty] | 0.0358 | 0.1697 | 0.1734 | 9215.1491 | 0.164 | 319.9306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 6.5798 | 3.9316 | 7.6649 | 7851.1103 | 15.5027 | 452.2203 | [5 empty] | 27.1574 | 28.4971 | 40.259 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 321.5677 |  |  |  |  | 27.0013 | 28.3171 | 39.9044 | [7 empty] | 0.0663 | 0.0729 | 0.0985 | 9255.2241 | 0.1008 | 320.8617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 6.4869 | 3.9257 | 7.5822 | 7865.0484 | 15.6067 | 453.6959 | [5 empty] | 27.3173 | 28.6649 | 40.4959 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 322.222 |  |  |  |  | 27.2422 | 28.5611 | 40.2527 | [7 empty] | 0.0831 | 0.0677 | 0.1072 | 9255.0856 | 0.1031 | 321.8175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 6.6179 | 3.8382 | 7.6504 | 7875.2422 | 15.6584 | 454.2055 | [5 empty] | 27.4778 | 28.8334 | 40.7339 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 322.8763 |  |  |  |  | 27.2398 | 28.5528 | 40.2531 | [7 empty] | 0.0911 | 0.057 | 0.1075 | 9258.6961 | 0.1463 | 321.7852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 6.6356 | 3.834 | 7.6636 | 7878.1915 | 15.7099 | 455.0039 | [5 empty] | 27.6392 | 29.0027 | 40.9731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 323.5306 |  |  |  |  | 27.5893 | 28.9134 | 40.7356 | [7 empty] | 0.1118 | 0.0757 | 0.135 | 9247.0985 | 0.1344 | 323.1861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 6.759 | 3.7093 | 7.71 | 7896.1776 | 15.7628 | 455.5155 | [5 empty] | 27.8013 | 29.1728 | 41.2134 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 324.1849 |  |  |  |  | 27.5856 | 28.9103 | 40.7347 | [7 empty] | 0.1091 | 0.0732 | 0.1314 | 9248.6614 | 0.1574 | 323.1741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 6.7822 | 3.7247 | 7.7377 | 7895.0074 | 15.8191 | 456.3456 | [5 empty] | 27.9642 | 29.3437 | 41.4549 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 324.8392 |  |  |  |  | 27.8351 | 29.1642 | 41.0794 | [7 empty] | 0.1294 | 0.0816 | 0.153 | 9241.8337 | 0.1645 | 324.1519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 6.8085 | 3.7435 | 7.7698 | 7892.7671 | 15.8709 | 457.1318 | [5 empty] | 28.1279 | 29.5155 | 41.6976 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 325.4935 |  |  |  |  | 27.8347 | 29.1651 | 41.0747 | [7 empty] | 0.1288 | 0.0864 | 0.1551 | 9239.7414 | 0.1937 | 324.1554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 6.8313 | 3.7817 | 7.8082 | 7887.0632 | 15.9218 | 457.9259 | [5 empty] | 28.2923 | 29.688 | 41.9413 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 326.1479 |  |  |  |  | 28.4819 | 29.6582 | 41.5859 | [7 empty] | 0.5659 | 0.1807 | 0.594 | 9129.805 | 0.7051 | 326.035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 6.8368 | 3.8156 | 7.8295 | 7883.733 | 15.9775 | 458.7931 | [5 empty] | 28.4576 | 29.8614 | 42.1863 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 326.8022 |  |  |  |  | 28.4741 | 29.6457 | 41.5758 | [7 empty] | 0.5726 | 0.1739 | 0.5984 | 9131.6992 | 0.7206 | 325.9875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 6.8385 | 3.7974 | 7.8221 | 7887.2317 | 15.927 | 458.8176 | [5 empty] | 28.6236 | 30.0356 | 42.4324 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 327.4565 |  |  |  |  | 28.7546 | 29.8964 | 42.864 | [7 empty] | 0.3613 | -0.533 | 0.6439 | 9487.9142 | 0.8902 | 326.934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 6.8655 | 3.8132 | 7.8534 | 7885.5807 | 15.9793 | 459.6005 | [5 empty] | 28.7904 | 30.2107 | 42.6797 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 328.1108 |  |  |  |  | 28.8005 | 30.053 | 42.8797 | [7 empty] | 0.2066 | -0.354 | 0.4099 | 9429.0818 | 0.5554 | 327.5216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 6.7599 | 3.8116 | 7.7604 | 7896.1317 | 15.9863 | 460.3235 | [5 empty] | 28.958 | 30.3865 | 42.9282 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 328.7651 |  |  |  |  | 28.8524 | 30.2295 | 42.8945 | [7 empty] | 0.0339 | -0.1506 | 0.1544 | 9362.995 | 0.1821 | 328.1811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 6.7691 | 3.8514 | 7.788 | 7890.9175 | 16.0283 | 461.0728 | [5 empty] | 29.1264 | 30.5633 | 43.1778 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 329.4195 |  |  |  |  | 28.9047 | 30.4012 | 42.9157 | [7 empty] | -0.1317 | 0.0413 | 0.138 | 9302.3278 | 0.2182 | 328.8196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 6.6307 | 3.8686 | 7.6768 | 7900.528 | 16.0421 | 461.9179 | [5 empty] | 29.2956 | 30.7408 | 43.4286 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 330.0738 |  |  |  |  | 29.2736 | 30.7008 | 43.9227 | [7 empty] | -0.1377 | -0.4092 | 0.4317 | 9509.5297 | 0.3097 | 329.9265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 6.6561 | 3.8693 | 7.699 | 7902.3025 | 16.1092 | 462.8047 | [5 empty] | 29.4656 | 30.9192 | 43.6807 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 330.7281 |  |  |  |  | 29.2548 | 30.683 | 43.8935 | [7 empty] | -0.1404 | -0.4058 | 0.4294 | 9508.4748 | 0.3167 | 329.861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 6.804 | 3.9292 | 7.8571 | 7885.9925 | 16.2571 | 464.0616 | [5 empty] | 29.6364 | 31.0984 | 43.9339 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 331.3824 |  |  |  |  | 29.6875 | 31.098 | 44.2742 | [7 empty] | 0.0017 | -0.2622 | 0.2622 | 9417.767 | 0.2457 | 331.3808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 6.9901 | 3.9875 | 8.0474 | 7864.4716 | 16.3158 | 464.5519 | [5 empty] | 29.8081 | 31.2785 | 44.1883 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 332.0368 |  |  |  |  | 29.6914 | 31.1066 | 44.2825 | [7 empty] | -0.006 | -0.2583 | 0.2583 | 9417.1964 | 0.2427 | 331.4123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 7.0097 | 3.985 | 8.0633 | 7866.805 | 16.3662 | 465.3174 | [5 empty] | 29.9805 | 31.4595 | 44.4439 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 332.6911 |  |  |  |  | 29.75 | 31.2904 | 44.3012 | [7 empty] | -0.1744 | -0.0534 | 0.1824 | 9351.167 | 0.2264 | 332.0799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 6.9982 | 4.0112 | 8.0663 | 7862.6826 | 16.3067 | 465.3258 | [5 empty] | 30.1538 | 31.6413 | 44.7008 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 333.3454 |  |  |  |  | 30.1146 | 31.6722 | 44.6982 | [7 empty] | -0.1281 | 0.0503 | 0.1376 | 9297.752 | 0.2106 | 333.4564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 7.0093 | 3.9913 | 8.066 | 7868.8189 | 16.3542 | 466.0812 | [5 empty] | 30.3278 | 31.8239 | 44.9588 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 333.9998 |  |  |  |  | 30.1068 | 31.6736 | 44.691 | [7 empty] | -0.1442 | 0.0592 | 0.1559 | 9296.3106 | 0.2435 | 333.4615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 7.0353 | 3.9989 | 8.0924 | 7868.9139 | 16.409 | 466.8675 | [5 empty] | 30.5027 | 32.0075 | 45.2181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 334.6541 |  |  |  |  | 30.4024 | 31.9421 | 45.2002 | [7 empty] | -0.1013 | -0.0448 | 0.1107 | 9335.3977 | 0.124 | 334.4214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 7.0676 | 4.0387 | 8.1401 | 7862.6142 | 16.4652 | 467.6608 | [5 empty] | 30.6785 | 32.1919 | 45.4786 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 335.3084 |  |  |  |  | 30.3935 | 31.9414 | 45.1983 | [7 empty] | -0.1181 | -0.0421 | 0.1254 | 9336.8306 | 0.1679 | 334.4188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 7.0599 | 4.0734 | 8.1508 | 7860.2678 | 16.5205 | 468.5295 | [5 empty] | 30.855 | 32.3771 | 45.7404 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 335.9628 |  |  |  |  | 30.512 | 32.1428 | 45.5576 | [7 empty] | -0.2916 | -0.0783 | 0.3019 | 9379.765 | 0.3761 | 335.1346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 7.0684 | 4.0485 | 8.1457 | 7867.7846 | 16.5792 | 469.3651 | [5 empty] | 31.0324 | 32.5633 | 46.0033 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 336.6171 |  |  |  |  | 30.8769 | 32.4502 | 46.0882 | [7 empty] | -0.1721 | -0.1642 | 0.2379 | 9398.7889 | 0.1976 | 336.2201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 7.0855 | 4.0469 | 8.1598 | 7869.7749 | 16.6191 | 470.0487 | [5 empty] | 31.2106 | 32.7503 | 46.2675 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 337.2714 |  |  |  |  | 30.889 | 32.4557 | 46.1324 | [7 empty] | -0.1692 | -0.192 | 0.2559 | 9410.6377 | 0.2172 | 336.2394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 7.1136 | 4.0606 | 8.191 | 7868.5431 | 16.6727 | 470.8157 | [5 empty] | 31.3897 | 32.9382 | 46.533 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 337.9258 |  |  |  |  | 31.0937 | 32.7023 | 46.1698 | [7 empty] | -0.1363 | 0.0384 | 0.1416 | 9304.1845 | 0.2262 | 337.1037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 7.1477 | 4.0665 | 8.2235 | 7868.1488 | 16.7211 | 471.5268 | [5 empty] | 31.5696 | 33.127 | 46.7997 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 338.5801 |  |  |  |  | 31.36 | 32.9918 | 46.5522 | [7 empty] | -0.1473 | 0.0596 | 0.1589 | 9296.7148 | 0.2449 | 338.1118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 7.1326 | 3.9564 | 8.1564 | 7891.5547 | 16.7332 | 472.0286 | [5 empty] | 31.7504 | 33.3167 | 47.0677 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 339.2344 |  |  |  |  | 31.6031 | 33.2472 | 46.8921 | [7 empty] | -0.1409 | 0.0742 | 0.1593 | 9289.5098 | 0.2429 | 338.9949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 7.1431 | 3.949 | 8.162 | 7892.0639 | 16.6738 | 471.9871 | [5 empty] | 31.932 | 33.5073 | 47.3369 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 339.8888 |  |  |  |  | 31.6037 | 33.2423 | 46.895 | [7 empty] | -0.1332 | 0.0661 | 0.1487 | 9291.8288 | 0.2419 | 338.9782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 7.1563 | 3.978 | 8.1876 | 7889.0212 | 16.7257 | 472.7751 | [5 empty] | 32.1145 | 33.6987 | 47.6074 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 340.5431 |  |  |  |  | 31.7046 | 33.4386 | 47.2116 | [7 empty] | -0.319 | 0.0583 | 0.3242 | 9323.2188 | 0.4805 | 339.6533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 7.184 | 3.8409 | 8.1463 | 7917.2323 | 16.8415 | 473.9369 | [5 empty] | 32.2978 | 33.8911 | 47.8792 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 341.1975 |  |  |  |  | 31.9861 | 33.7435 | 47.5909 | [7 empty] | -0.3204 | 0.0966 | 0.3346 | 9306.9919 | 0.4997 | 340.6956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 7.1762 | 4.0245 | 8.2277 | 7887.4185 | 16.8923 | 474.8129 | [5 empty] | 32.482 | 34.0844 | 48.1523 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 341.8518 |  |  |  |  | 32.233 | 33.9998 | 47.9282 | [7 empty] | -0.3067 | 0.1131 | 0.3269 | 9297.889 | 0.4896 | 341.5659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 7.2115 | 3.9911 | 8.2422 | 7890.8105 | 16.8318 | 474.7073 | [5 empty] | 32.6671 | 34.2786 | 48.4266 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 342.5062 |  |  |  |  | 32.2286 | 33.9998 | 47.9226 | [7 empty] | -0.3138 | 0.1181 | 0.3353 | 9296.8575 | 0.5096 | 341.5658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 7.2298 | 4.0038 | 8.2644 | 7890.2892 | 16.8802 | 475.4473 | [5 empty] | 32.853 | 34.4737 | 48.7022 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 343.1605 |  |  |  |  | 32.5865 | 34.3148 | 48.4313 | [7 empty] | -0.216 | 0.0594 | 0.224 | 9307.0854 | 0.3357 | 342.6277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 7.2391 | 4.1567 | 8.3477 | 7864.9641 | 16.9254 | 476.2308 | [5 empty] | 33.0398 | 34.6697 | 48.9792 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 343.8149 |  |  |  |  | 32.857 | 34.5992 | 48.8126 | [7 empty] | -0.2102 | 0.0736 | 0.2227 | 9300.2125 | 0.3333 | 343.5799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 7.2709 | 4.2216 | 8.4077 | 7854.3814 | 16.9815 | 477.0139 | [5 empty] | 33.2275 | 34.8667 | 49.2574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 344.4692 |  |  |  |  | 32.8595 | 34.6019 | 48.8029 | [7 empty] | -0.2063 | 0.0831 | 0.2224 | 9295.6666 | 0.344 | 343.5888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 7.1458 | 4.2163 | 8.2969 | 7866.3662 | 16.9907 | 477.7445 | [5 empty] | 33.4161 | 35.0645 | 49.5369 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 345.1236 |  |  |  |  | 33.224 | 34.9186 | 49.3419 | [7 empty] | -0.1081 | 0.0045 | 0.1082 | 9314.0653 | 0.1581 | 344.6412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 7.067 | 4.1761 | 8.2086 | 7884.1407 | 17.1013 | 479.0932 | [5 empty] | 33.6055 | 35.2633 | 49.8178 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 345.7779 |  |  |  |  | 33.4791 | 35.1878 | 49.6762 | [7 empty] | -0.0973 | 0.0368 | 0.104 | 9298.9813 | 0.1576 | 345.5298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 7.0815 | 4.2075 | 8.2371 | 7880.8444 | 17.1605 | 479.9124 | [5 empty] | 33.7959 | 35.4631 | 50.0999 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 346.4323 |  |  |  |  | 33.4918 | 35.1937 | 49.7014 | [7 empty] | -0.0882 | 0.0234 | 0.0913 | 9303.2054 | 0.1597 | 345.5492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 7.1897 | 4.1126 | 8.2828 | 7892.8679 | 17.2001 | 480.3728 | [5 empty] | 33.9871 | 35.6637 | 50.3834 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 347.0867 |  |  |  |  | 33.8267 | 35.621 | 50.2617 | [7 empty] | -0.2167 | 0.0696 | 0.2276 | 9302.8204 | 0.3371 | 346.9474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 7.3174 | 3.9941 | 8.3365 | 7911.289 | 17.3682 | 481.6918 | [5 empty] | 34.1792 | 35.8653 | 50.6682 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 347.741 |  |  |  |  | 33.833 | 35.6204 | 50.2605 | [7 empty] | -0.2034 | 0.0683 | 0.2145 | 9301.3963 | 0.3274 | 346.9457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 7.3284 | 4.0149 | 8.3562 | 7909.9672 | 17.4243 | 482.4873 | [5 empty] | 34.3723 | 36.0679 | 50.9544 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 348.3954 |  |  |  |  | 34.1098 | 35.9097 | 50.6329 | [7 empty] | -0.1898 | 0.0927 | 0.2113 | 9289.3894 | 0.3195 | 347.8847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 7.354 | 3.9864 | 8.3649 | 7913.1477 | 17.3622 | 482.4041 | [5 empty] | 34.5662 | 36.2714 | 51.2419 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 349.0498 |  |  |  |  | 34.4204 | 36.2727 | 51.1718 | [7 empty] | -0.2652 | 0.0826 | 0.2778 | 9304.5018 | 0.4086 | 349.0541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 7.3684 | 4.0286 | 8.3978 | 7908.0202 | 17.4269 | 483.2608 | [5 empty] | 34.761 | 36.4758 | 51.5307 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 349.7041 |  |  |  |  | 34.4189 | 36.2605 | 51.166 | [7 empty] | -0.2489 | 0.0725 | 0.2592 | 9306.2817 | 0.3864 | 349.0149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 7.3791 | 4.0637 | 8.424 | 7904.0739 | 17.4784 | 484.0272 | [5 empty] | 34.9568 | 36.6812 | 51.8209 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 350.3585 |  |  |  |  | 34.68 | 36.5388 | 51.5111 | [7 empty] | -0.2421 | 0.1058 | 0.2642 | 9291.6754 | 0.3947 | 349.905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 7.4252 | 4.0746 | 8.4697 | 7902.0663 | 17.535 | 484.7518 | [5 empty] | 35.1534 | 36.8876 | 52.1124 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 351.0129 |  |  |  |  | 34.9966 | 36.8326 | 51.9737 | [7 empty] | -0.1841 | 0.0648 | 0.1951 | 9300.0273 | 0.2888 | 350.8386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 7.4217 | 4.1399 | 8.4982 | 7894.1187 | 17.596 | 485.6178 | [5 empty] | 35.351 | 37.0949 | 52.4053 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 351.6672 |  |  |  |  | 34.9806 | 36.8264 | 51.9367 | [7 empty] | -0.1954 | 0.0863 | 0.2136 | 9292.9132 | 0.328 | 350.8191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 7.4037 | 4.1409 | 8.483 | 7895.0064 | 17.5296 | 485.602 | [5 empty] | 35.5495 | 37.3032 | 52.6996 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 352.3216 |  |  |  |  | 35.2653 | 37.1035 | 52.3465 | [7 empty] | -0.1602 | 0.069 | 0.1744 | 9294.9489 | 0.2661 | 351.6941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 7.2926 | 4.2961 | 8.4639 | 7879.9152 | 17.6283 | 486.9504 | [5 empty] | 35.749 | 37.5125 | 52.9953 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 352.976 |  |  |  |  | 35.5246 | 37.3862 | 52.6888 | [7 empty] | -0.163 | 0.1095 | 0.1963 | 9279.0815 | 0.2923 | 352.5816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 7.1886 | 4.4126 | 8.4349 | 7868.6011 | 17.6329 | 487.6098 | [5 empty] | 35.9493 | 37.7227 | 53.2923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 353.6304 |  |  |  |  | 35.8247 | 37.6918 | 53.1033 | [7 empty] | -0.1404 | 0.1186 | 0.1837 | 9272.3366 | 0.2669 | 353.5343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 7.2403 | 4.3946 | 8.4696 | 7867.8911 | 17.564 | 487.4512 | [5 empty] | 36.1506 | 37.934 | 53.5907 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 354.2848 |  |  |  |  | 35.8109 | 37.6735 | 53.0881 | [7 empty] | -0.1365 | 0.1106 | 0.1757 | 9274.9601 | 0.2682 | 353.4773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 7.2477 | 4.431 | 8.4948 | 7864.5992 | 17.6325 | 488.3278 | [5 empty] | 36.3529 | 38.1462 | 53.8905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 354.9391 |  |  |  |  | 36.1587 | 37.9796 | 53.4494 | [7 empty] | -0.0093 | 0.1453 | 0.1456 | 9243.5082 | 0.1475 | 354.4258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 7.3897 | 4.3451 | 8.5725 | 7875.9802 | 17.8041 | 489.6328 | [5 empty] | 36.556 | 38.3594 | 54.1917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 355.5935 |  |  |  |  | 36.4603 | 38.2931 | 53.8636 | [7 empty] | 0.0043 | 0.1632 | 0.1632 | 9234.834 | 0.1445 | 355.3905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 7.5176 | 4.2424 | 8.6321 | 7887.4201 | 17.8362 | 489.9996 | [5 empty] | 36.7602 | 38.5736 | 54.4943 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 356.2479 |  |  |  |  | 36.4598 | 38.2833 | 53.8903 | [7 empty] | 0.0096 | 0.1342 | 0.1345 | 9245.4827 | 0.1437 | 355.3604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 7.5463 | 4.2731 | 8.6721 | 7883.2188 | 17.8911 | 490.7399 | [5 empty] | 36.9652 | 38.7888 | 54.7983 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 356.9023 |  |  |  |  | 36.8354 | 38.6218 | 54.2712 | [7 empty] | 0.137 | 0.1864 | 0.2313 | 9207.7856 | 0.168 | 356.3949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 7.5454 | 4.2821 | 8.6758 | 7884.6597 | 17.9402 | 491.4856 | [5 empty] | 37.1713 | 39.005 | 55.1037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 357.5567 |  |  |  |  | 37.1331 | 38.9236 | 54.6566 | [7 empty] | 0.167 | 0.2105 | 0.2687 | 9194.747 | 0.1915 | 357.3107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 7.5514 | 4.3122 | 8.6959 | 7879.2229 | 17.886 | 491.525 | [5 empty] | 37.3782 | 39.2222 | 55.4106 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 358.2111 |  |  |  |  | 37.1249 | 38.9177 | 54.6359 | [7 empty] | 0.1655 | 0.2193 | 0.2747 | 9191.5419 | 0.2122 | 357.293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 7.573 | 4.2623 | 8.6901 | 7891.9728 | 18.0381 | 492.9049 | [5 empty] | 37.5862 | 39.4404 | 55.7188 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 358.8655 |  |  |  |  | 37.4669 | 39.2992 | 55.2242 | [7 empty] | 0.1107 | 0.1905 | 0.2203 | 9210.6 | 0.1519 | 358.4426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 7.5538 | 4.3358 | 8.7097 | 7880.4903 | 17.9708 | 492.9158 | [5 empty] | 37.7951 | 39.6596 | 56.0285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 359.5199 |  |  |  |  | 37.7777 | 39.6244 | 55.6636 | [7 empty] | 0.1172 | 0.2027 | 0.2342 | 9205.3962 | 0.155 | 359.4152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 7.5493 | 4.317 | 8.6964 | 7886.9933 | 18.0226 | 493.6726 | [5 empty] | 38.005 | 39.8798 | 56.3397 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 360.1743 |  |  |  |  | 37.7644 | 39.6093 | 55.6465 | [7 empty] | 0.1183 | 0.1997 | 0.2321 | 9206.4055 | 0.1737 | 359.3699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 7.4829 | 4.4037 | 8.6825 | 7878.3168 | 18.0234 | 494.225 | [5 empty] | 38.2158 | 40.1011 | 56.6522 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 360.8287 |  |  |  |  | 38.1222 | 40.0101 | 56.2553 | [7 empty] | 0.0611 | 0.1763 | 0.1866 | 9223.5523 | 0.1302 | 360.5601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 7.484 | 4.4108 | 8.6871 | 7880.1364 | 18.0812 | 495.0155 | [5 empty] | 38.4277 | 40.3234 | 56.9663 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 361.4831 |  |  |  |  | 38.1192 | 40.0224 | 56.2266 | [7 empty] | 0.0466 | 0.2094 | 0.2145 | 9212.8499 | 0.1816 | 360.5962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 7.3917 | 4.5191 | 8.6637 | 7869.5433 | 18.0805 | 495.6009 | [5 empty] | 38.6405 | 40.5467 | 57.2818 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 362.1375 |  |  |  |  | 38.4544 | 40.3491 | 56.7004 | [7 empty] | 0.0871 | 0.1954 | 0.2139 | 9213.0969 | 0.1528 | 361.5585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 7.4166 | 4.4979 | 8.6739 | 7874.5045 | 18.1358 | 496.3246 | [5 empty] | 38.8543 | 40.771 | 57.5987 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 362.7919 |  |  |  |  | 38.7251 | 40.6268 | 57.0627 | [7 empty] | 0.1061 | 0.2129 | 0.2379 | 9204.2208 | 0.1615 | 362.3715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 7.5098 | 4.3757 | 8.6916 | 7891.5935 | 18.1764 | 496.8081 | [5 empty] | 39.0691 | 40.9964 | 57.9171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 363.4463 |  |  |  |  | 39.0341 | 40.9368 | 57.4891 | [7 empty] | 0.1338 | 0.2166 | 0.2546 | 9199.4794 | 0.1693 | 363.2736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 7.5044 | 4.3564 | 8.6773 | 7897.9192 | 18.2205 | 497.5058 | [5 empty] | 39.2849 | 41.2229 | 58.237 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 364.1008 |  |  |  |  | 39.0281 | 40.9302 | 57.4737 | [7 empty] | 0.1359 | 0.2205 | 0.259 | 9197.7469 | 0.1917 | 363.2544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 7.6465 | 4.2193 | 8.7333 | 7917.2676 | 18.3816 | 498.6856 | [5 empty] | 39.5017 | 41.4504 | 58.5584 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 364.7552 |  |  |  |  | 39.3276 | 41.247 | 57.8741 | [7 empty] | 0.144 | 0.2504 | 0.2889 | 9185.8497 | 0.1985 | 364.1703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 7.659 | 4.3495 | 8.8078 | 7897.2802 | 18.4337 | 499.4458 | [5 empty] | 39.7195 | 41.6789 | 58.8813 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 365.4096 |  |  |  |  | 39.4683 | 41.4753 | 58.3676 | [7 empty] | -0.0429 | 0.1567 | 0.1625 | 9246.1382 | 0.188 | 364.8267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 7.6915 | 4.3082 | 8.8159 | 7904.6604 | 18.4759 | 500.0564 | [5 empty] | 39.9383 | 41.9085 | 59.2056 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 366.064 |  |  |  |  | 39.635 | 41.7195 | 58.9445 | [7 empty] | -0.2252 | 0.0224 | 0.2264 | 9321.7961 | 0.316 | 365.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 7.6776 | 4.3651 | 8.8317 | 7896.5563 | 18.435 | 500.2323 | [5 empty] | 40.1581 | 42.1391 | 59.5315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 366.7184 |  |  |  |  | 39.9686 | 42.0486 | 59.3828 | [7 empty] | -0.1811 | 0.035 | 0.1845 | 9310.9688 | 0.2611 | 366.462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 7.684 | 4.4569 | 8.8829 | 7883.0326 | 18.4636 | 500.8351 | [5 empty] | 40.3789 | 42.3709 | 59.8588 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 367.3729 |  |  |  |  | 39.9346 | 42.0201 | 59.3606 | [7 empty] | -0.1983 | 0.0249 | 0.1999 | 9317.1323 | 0.2949 | 366.381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 7.6939 | 4.3494 | 8.8381 | 7905.2474 | 18.5978 | 502.0556 | [5 empty] | 40.6008 | 42.6037 | 60.1877 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 368.0273 |  |  |  |  | 40.6425 | 42.5156 | 59.9686 | [7 empty] | 0.2513 | 0.0333 | 0.2535 | 9254.1529 | 0.3165 | 367.78 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 7.7055 | 4.3511 | 8.8491 | 7907.0108 | 18.6498 | 502.7714 | [5 empty] | 40.8236 | 42.8375 | 60.5181 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 368.6817 |  |  |  |  | 40.6543 | 42.5348 | 60.0083 | [7 empty] | 0.2363 | 0.0268 | 0.2378 | 9258.5702 | 0.3114 | 367.8341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 7.7067 | 4.1575 | 8.7566 | 7941.2192 | 18.6636 | 503.1999 | [5 empty] | 41.0475 | 43.0725 | 60.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 369.3362 |  |  |  |  | 40.868 | 42.8084 | 60.0132 | [7 empty] | 0.253 | 0.277 | 0.3752 | 9164.1053 | 0.2843 | 368.6005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 7.6997 | 4.2453 | 8.7925 | 7927.1454 | 18.6094 | 503.2911 | [5 empty] | 41.2725 | 43.3085 | 61.1835 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 369.9906 |  |  |  |  | 41.249 | 43.2253 | 61.6348 | [7 empty] | -0.0512 | -0.3669 | 0.3705 | 9446.5796 | 0.2876 | 369.7603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 7.7096 | 4.2455 | 8.8013 | 7929.1703 | 18.6591 | 503.9927 | [5 empty] | 41.4985 | 43.5456 | 61.5185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 370.6451 |  |  |  |  | 41.318 | 43.4504 | 61.6597 | [7 empty] | -0.2323 | -0.1534 | 0.2784 | 9388.7957 | 0.2536 | 370.3825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 7.6004 | 4.3351 | 8.7498 | 7923.2001 | 18.6723 | 504.6773 | [5 empty] | 41.7255 | 43.7838 | 61.855 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 371.2995 |  |  |  |  | 41.3246 | 43.461 | 61.6654 | [7 empty] | -0.2361 | -0.1468 | 0.278 | 9386.7983 | 0.2738 | 370.4118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 7.505 | 4.4875 | 8.7443 | 7908.7518 | 18.8031 | 506.0902 | [5 empty] | 41.9535 | 44.0231 | 62.1931 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 371.9539 |  |  |  |  | 41.6659 | 43.8963 | 61.6952 | [7 empty] | -0.2116 | 0.2328 | 0.3145 | 9241.5661 | 0.4309 | 371.6075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 7.5202 | 4.5215 | 8.7748 | 7905.3676 | 18.8744 | 506.9187 | [5 empty] | 42.1826 | 44.2636 | 62.5327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 372.6084 |  |  |  |  | 41.6572 | 43.8793 | 61.7022 | [7 empty] | -0.2064 | 0.2119 | 0.2958 | 9248.5692 | 0.4224 | 371.5609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 7.6581 | 4.4242 | 8.8443 | 7915.1684 | 18.9241 | 507.3908 | [5 empty] | 42.4128 | 44.5051 | 62.8739 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 373.2628 |  |  |  |  | 41.9819 | 44.2405 | 62.1331 | [7 empty] | -0.2194 | 0.2643 | 0.3435 | 9231.2843 | 0.4675 | 372.5456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 7.6601 | 4.4614 | 8.8646 | 7911.7088 | 18.979 | 508.1361 | [5 empty] | 42.644 | 44.7477 | 63.2167 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 373.9173 |  |  |  |  | 42.5061 | 44.6123 | 63.4036 | [7 empty] | -0.1142 | -0.2309 | 0.2576 | 9401.1136 | 0.1701 | 373.5525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 7.7591 | 4.3656 | 8.9029 | 7923.8186 | 19.0315 | 508.6812 | [5 empty] | 42.8763 | 44.9914 | 63.561 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 374.5718 |  |  |  |  | 42.7473 | 44.9255 | 63.4239 | [7 empty] | -0.1043 | 0.0405 | 0.1119 | 9298.6186 | 0.1616 | 374.395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 7.7872 | 4.3803 | 8.9347 | 7922.3776 | 19.0882 | 509.3898 | [5 empty] | 43.1097 | 45.2363 | 63.907 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 375.2262 |  |  |  |  | 42.7594 | 44.9394 | 63.4357 | [7 empty] | -0.1044 | 0.0456 | 0.1139 | 9296.7679 | 0.184 | 374.4323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 7.8139 | 4.3898 | 8.9626 | 7920.7049 | 19.0932 | 509.7771 | [5 empty] | 43.3441 | 45.4823 | 64.2545 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 375.8807 |  |  |  |  | 43.0898 | 45.2926 | 63.9001 | [7 empty] | -0.1056 | 0.0678 | 0.1255 | 9288.8327 | 0.1876 | 375.3761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 7.8174 | 4.4233 | 8.9821 | 7918.0655 | 19.1617 | 510.5987 | [5 empty] | 43.5796 | 45.7294 | 64.6036 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 376.5351 |  |  |  |  | 43.4349 | 45.6167 | 64.554 | [7 empty] | -0.093 | -0.0592 | 0.1102 | 9333.6651 | 0.1056 | 376.2371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 7.8427 | 4.4073 | 8.9962 | 7920.6125 | 19.1642 | 510.966 | [5 empty] | 43.8162 | 45.9777 | 64.9543 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 377.1896 |  |  |  |  | 43.5902 | 45.8707 | 65.0266 | [7 empty] | -0.2721 | -0.1106 | 0.2937 | 9375.7533 | 0.3103 | 376.9078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 7.8846 | 4.4483 | 9.0529 | 7913.9283 | 19.2168 | 511.6305 | [5 empty] | 44.0539 | 46.2271 | 65.3067 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 377.8441 |  |  |  |  | 43.5914 | 45.8709 | 65.0277 | [7 empty] | -0.2706 | -0.1112 | 0.2926 | 9375.8027 | 0.3226 | 376.9085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 7.7143 | 4.4839 | 8.9227 | 7920.9288 | 19.2364 | 512.4089 | [5 empty] | 44.2926 | 46.4776 | 65.6606 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 378.4986 |  |  |  |  | 44.1089 | 46.2835 | 65.7005 | [7 empty] | -0.0782 | -0.1901 | 0.2055 | 9379.506 | 0.1439 | 377.9917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 7.7373 | 4.495 | 8.9483 | 7920.6608 | 19.3038 | 513.1809 | [5 empty] | 44.5325 | 46.7293 | 66.0162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 379.153 |  |  |  |  | 44.4223 | 46.5969 | 66.1575 | [7 empty] | -0.0563 | -0.2009 | 0.2087 | 9380.3778 | 0.1483 | 378.8091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 7.7345 | 4.5304 | 8.9637 | 7914.8611 | 19.229 | 513.1311 | [5 empty] | 44.7734 | 46.9822 | 66.3734 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 379.8075 |  |  |  |  | 44.7885 | 46.9784 | 66.6416 | [7 empty] | -0.0376 | -0.1677 | 0.1719 | 9365.5312 | 0.123 | 379.7979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 7.65 | 4.5248 | 8.888 | 7925.9556 | 19.3781 | 514.5483 | [5 empty] | 45.0155 | 47.2362 | 66.7322 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 380.462 |  |  |  |  | 44.801 | 46.9961 | 66.6662 | [7 empty] | -0.045 | -0.1667 | 0.1727 | 9366.0812 | 0.1368 | 379.8434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 7.796 | 4.5481 | 9.0257 | 7915.3372 | 19.4176 | 514.9726 | [5 empty] | 45.2587 | 47.4913 | 67.0927 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 381.1165 |  |  |  |  | 44.9171 | 47.2198 | 67.0747 | [7 empty] | -0.2337 | -0.2022 | 0.3091 | 9403.1981 | 0.257 | 380.4198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 7.7809 | 4.5401 | 9.0086 | 7917.4113 | 19.345 | 514.9466 | [5 empty] | 45.503 | 47.7477 | 67.4549 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 381.771 |  |  |  |  | 45.2086 | 47.5253 | 67.4811 | [7 empty] | -0.2261 | -0.1866 | 0.2931 | 9396.1751 | 0.2456 | 381.2034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 7.7805 | 4.5427 | 9.0095 | 7919.7389 | 19.4007 | 515.6749 | [5 empty] | 45.7484 | 48.0052 | 67.8186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 382.4255 |  |  |  |  | 45.5498 | 47.8826 | 67.957 | [7 empty] | -0.2167 | -0.1688 | 0.2747 | 9388.1748 | 0.2309 | 382.1143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 7.9297 | 4.5953 | 9.1649 | 7907.1043 | 19.5654 | 516.8511 | [5 empty] | 45.9949 | 48.2639 | 68.1841 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 383.0799 |  |  |  |  | 45.5498 | 47.8864 | 67.9596 | [7 empty] | -0.2222 | -0.1665 | 0.2777 | 9388.0279 | 0.2564 | 382.124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 7.7943 | 4.5914 | 9.0461 | 7918.0333 | 19.5835 | 517.5412 | [5 empty] | 46.2425 | 48.5237 | 68.5512 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 383.7344 |  |  |  |  | 46.0015 | 48.2974 | 68.4586 | [7 empty] | -0.0997 | -0.1293 | 0.1633 | 9358.6884 | 0.1266 | 383.1647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 7.8341 | 4.555 | 9.0621 | 7924.1336 | 19.6434 | 518.2218 | [5 empty] | 46.4913 | 48.7848 | 68.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 384.3889 |  |  |  |  | 46.3118 | 48.6105 | 68.8768 | [7 empty] | -0.0733 | -0.117 | 0.1381 | 9350.7796 | 0.1009 | 383.9523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 7.703 | 4.5551 | 8.9491 | 7933.553 | 19.636 | 518.7505 | [5 empty] | 46.7413 | 49.0471 | 69.2905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 385.0434 |  |  |  |  | 46.7285 | 48.9899 | 69.3319 | [7 empty] | 0.0394 | -0.0799 | 0.0891 | 9323.2886 | 0.1083 | 384.9012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 7.75 | 4.5211 | 8.9723 | 7939.1489 | 19.7115 | 519.512 | [5 empty] | 46.9923 | 49.3105 | 69.6627 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 385.6979 |  |  |  |  | 46.7359 | 49.0003 | 69.3478 | [7 empty] | 0.035 | -0.0801 | 0.0874 | 9323.9262 | 0.1326 | 384.927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 7.8486 | 4.5781 | 9.0862 | 7926.1327 | 19.7474 | 519.9875 | [5 empty] | 47.2445 | 49.5752 | 70.0366 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 386.3525 |  |  |  |  | 47.0687 | 49.3547 | 69.8156 | [7 empty] | 0.0347 | -0.0596 | 0.069 | 9316.6359 | 0.1045 | 385.8075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 7.8401 | 4.5746 | 9.0771 | 7929.9094 | 19.8057 | 520.7287 | [5 empty] | 47.4979 | 49.841 | 70.4122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 387.007 |  |  |  |  | 47.4186 | 49.7149 | 70.2988 | [7 empty] | 0.052 | -0.0457 | 0.0692 | 9309.591 | 0.1017 | 386.6969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 7.9838 | 4.6197 | 9.224 | 7916.2412 | 19.8478 | 521.1749 | [5 empty] | 47.7524 | 50.1081 | 70.7895 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 387.6615 |  |  |  |  | 47.4156 | 49.7143 | 70.2799 | [7 empty] | 0.0523 | -0.0347 | 0.0628 | 9305.6836 | 0.1381 | 386.6955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 7.9824 | 4.5803 | 9.2032 | 7922.719 | 19.7885 | 521.2082 | [5 empty] | 48.0081 | 50.3764 | 71.1685 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 388.316 |  |  |  |  | 47.7788 | 50.105 | 70.7946 | [7 empty] | 0.0462 | -0.0112 | 0.0475 | 9298.2088 | 0.0982 | 387.6539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 8.0082 | 4.5697 | 9.2203 | 7925.6903 | 19.8562 | 521.9541 | [5 empty] | 48.2649 | 50.6459 | 71.5493 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 388.9705 |  |  |  |  | 48.0786 | 50.4091 | 71.1912 | [7 empty] | 0.0707 | 0.0061 | 0.071 | 9289.245 | 0.1088 | 388.3956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 7.8922 | 4.7281 | 9.2001 | 7909.2524 | 19.8549 | 522.5297 | [5 empty] | 48.523 | 50.9167 | 71.9318 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 389.625 |  |  |  |  | 48.4704 | 50.8139 | 71.7315 | [7 empty] | 0.088 | 0.0231 | 0.091 | 9281.3229 | 0.1067 | 389.3769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 7.9215 | 4.6992 | 9.2105 | 7914.5017 | 19.9045 | 523.1593 | [5 empty] | 48.7822 | 51.1886 | 72.316 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 390.2796 |  |  |  |  | 48.442 | 50.7949 | 71.6973 | [7 empty] | 0.0729 | 0.0293 | 0.0786 | 9281.0051 | 0.1331 | 389.331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 7.763 | 4.8665 | 9.1622 | 7899.6877 | 19.919 | 523.8745 | [5 empty] | 49.0425 | 51.4619 | 72.702 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 390.9341 |  |  |  |  | 48.8391 | 51.1654 | 72.4116 | [7 empty] | 0.0983 | -0.089 | 0.1326 | 9318.7446 | 0.1982 | 390.2238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 7.9166 | 4.7366 | 9.2254 | 7918.4867 | 20.2195 | 525.7575 | [5 empty] | 49.3041 | 51.7363 | 73.0898 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 391.5886 |  |  |  |  | 49.1934 | 51.5141 | 72.9189 | [7 empty] | 0.1303 | -0.1013 | 0.165 | 9319.0463 | 0.2364 | 391.0588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 8.0604 | 4.6249 | 9.293 | 7929.6456 | 20.2683 | 526.2075 | [5 empty] | 49.5668 | 52.012 | 73.4793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 392.2431 |  |  |  |  | 49.6016 | 51.9005 | 73.6753 | [7 empty] | 0.1437 | -0.2283 | 0.2698 | 9361.2122 | 0.3381 | 391.9788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 8.0274 | 4.6462 | 9.2751 | 7928.2488 | 20.1977 | 526.2382 | [5 empty] | 49.8308 | 52.289 | 73.8706 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 392.8977 |  |  |  |  | 49.9403 | 52.2449 | 74.1577 | [7 empty] | 0.1613 | -0.2272 | 0.2786 | 9358.4968 | 0.3556 | 392.7936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 8.0446 | 4.6538 | 9.2938 | 7928.4608 | 20.2471 | 526.8846 | [5 empty] | 50.0959 | 52.5672 | 74.2636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 393.5522 |  |  |  |  | 49.9284 | 52.2266 | 74.1244 | [7 empty] | 0.1722 | -0.2241 | 0.2826 | 9356.0856 | 0.3764 | 392.7504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 8.0496 | 4.6469 | 9.2946 | 7930.8225 | 20.2554 | 527.3093 | [5 empty] | 50.3623 | 52.8467 | 74.6585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 394.2068 |  |  |  |  | 50.292 | 52.5956 | 74.6669 | [7 empty] | 0.1856 | -0.2375 | 0.3015 | 9358.8888 | 0.3961 | 393.6188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 8.0626 | 4.6514 | 9.3081 | 7931.9559 | 20.3145 | 528.0137 | [5 empty] | 50.6299 | 53.1275 | 75.0551 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 394.8613 |  |  |  |  | 50.6777 | 52.987 | 75.1386 | [7 empty] | 0.2248 | -0.1932 | 0.2964 | 9338.7655 | 0.4061 | 394.5342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 8.0706 | 4.638 | 9.3084 | 7934.9677 | 20.3151 | 528.3892 | [5 empty] | 50.8986 | 53.4095 | 75.4536 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 395.5159 |  |  |  |  | 51.0272 | 53.3459 | 75.6197 | [7 empty] | 0.2421 | -0.1794 | 0.3014 | 9331.8588 | 0.4157 | 395.3684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 8.0513 | 4.6752 | 9.3102 | 7932.9493 | 20.3729 | 529.1344 | [5 empty] | 51.1686 | 53.6928 | 75.8538 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 396.1704 |  |  |  |  | 51.042 | 53.3621 | 75.6608 | [7 empty] | 0.2368 | -0.1894 | 0.3032 | 9335.9135 | 0.4245 | 395.4061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 7.9662 | 4.6514 | 9.2247 | 7943.5607 | 20.394 | 529.7432 | [5 empty] | 51.4399 | 53.9774 | 76.2559 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 396.825 |  |  |  |  | 51.3946 | 53.7239 | 76.1559 | [7 empty] | 0.2522 | -0.1813 | 0.3106 | 9331.1846 | 0.4334 | 396.242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 7.9573 | 4.7091 | 9.2464 | 7937.6344 | 20.4477 | 530.4526 | [5 empty] | 51.7123 | 54.2633 | 76.6598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 397.4795 |  |  |  |  | 51.7656 | 54.0841 | 76.6952 | [7 empty] | 0.2883 | -0.2028 | 0.3525 | 9334.0561 | 0.4877 | 397.0695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 7.8196 | 4.7259 | 9.1367 | 7944.9986 | 20.465 | 531.1109 | [5 empty] | 51.986 | 54.5505 | 77.0655 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 398.1341 |  |  |  |  | 51.7491 | 54.0836 | 76.6456 | [7 empty] | 0.2744 | -0.1726 | 0.3242 | 9325.4902 | 0.4649 | 397.0684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 7.8133 | 4.7227 | 9.1297 | 7945.8253 | 20.3942 | 531.1092 | [5 empty] | 52.2609 | 54.839 | 77.4731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 398.7886 |  |  |  |  | 52.1416 | 54.5695 | 77.1933 | [7 empty] | 0.1941 | -0.0817 | 0.2106 | 9304.4113 | 0.3006 | 398.1772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 7.8466 | 4.764 | 9.1796 | 7940.1061 | 20.4563 | 531.8076 | [5 empty] | 52.5371 | 55.1288 | 77.8825 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 399.4432 |  |  |  |  | 52.5132 | 54.9492 | 77.702 | [7 empty] | 0.2153 | -0.0678 | 0.2258 | 9297.2909 | 0.3136 | 399.0378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 7.9821 | 4.6856 | 9.2558 | 7946.2895 | 20.4947 | 532.2228 | [5 empty] | 52.8146 | 55.42 | 78.2938 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 400.0978 |  |  |  |  | 52.5327 | 54.9715 | 77.7197 | [7 empty] | 0.2158 | -0.0598 | 0.2239 | 9294.5795 | 0.327 | 399.0882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 7.9772 | 4.7383 | 9.2783 | 7941.1528 | 20.5589 | 532.9822 | [5 empty] | 53.0932 | 55.7124 | 78.7069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 400.7523 |  |  |  |  | 52.9372 | 55.4746 | 78.2726 | [7 empty] | 0.1339 | 0.0413 | 0.1402 | 9270.7597 | 0.164 | 400.2203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 8.152 | 4.7228 | 9.4213 | 7938.1943 | 20.7409 | 534.1535 | [5 empty] | 53.3732 | 56.0062 | 79.1219 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 401.4069 |  |  |  |  | 53.3169 | 55.8948 | 78.8216 | [7 empty] | 0.1113 | 0.0694 | 0.1312 | 9264.247 | 0.1203 | 401.1591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 8.1341 | 4.6541 | 9.3715 | 7951.1159 | 20.7393 | 534.5396 | [5 empty] | 53.6544 | 56.3013 | 79.5388 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 402.0615 |  |  |  |  | 53.3063 | 55.865 | 78.7762 | [7 empty] | 0.14 | 0.068 | 0.1557 | 9261.383 | 0.1878 | 401.0928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 8.1251 | 4.6491 | 9.3611 | 7952.2071 | 20.6586 | 534.4929 | [5 empty] | 53.9369 | 56.5977 | 79.9576 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 402.7161 |  |  |  |  | 53.6468 | 56.2054 | 79.2448 | [7 empty] | 0.1675 | 0.0716 | 0.1822 | 9257.1646 | 0.2088 | 401.8492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 8.1415 | 4.7164 | 9.4089 | 7943.6361 | 20.724 | 535.2355 | [5 empty] | 54.2207 | 56.8955 | 80.3783 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 403.3707 |  |  |  |  | 54.0504 | 56.6302 | 79.8175 | [7 empty] | 0.1712 | 0.0866 | 0.1919 | 9252.0301 | 0.1955 | 402.7878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 8.138 | 4.698 | 9.3968 | 7950.3937 | 20.8452 | 536.2899 | [5 empty] | 54.5057 | 57.1946 | 80.8008 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 404.0252 |  |  |  |  | 54.2206 | 56.9227 | 80.3373 | [7 empty] | -0.0221 | 0.048 | 0.0529 | 9286.869 | 0.0922 | 403.4304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 8.0481 | 4.7105 | 9.3253 | 7955.5941 | 20.8678 | 536.9152 | [5 empty] | 54.7921 | 57.495 | 81.2253 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 404.6798 |  |  |  |  | 54.4583 | 57.1432 | 80.3168 | [7 empty] | 0.0972 | 0.2234 | 0.2437 | 9216.5747 | 0.1763 | 403.913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 8.062 | 4.7506 | 9.3576 | 7951.0979 | 20.9209 | 537.5858 | [5 empty] | 55.0797 | 57.7969 | 81.6517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 405.3344 |  |  |  |  | 54.8851 | 57.5768 | 81.0319 | [7 empty] | 0.0942 | 0.1645 | 0.1895 | 9236.0931 | 0.1303 | 404.8574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 7.9574 | 4.7661 | 9.2755 | 7956.5138 | 20.9353 | 538.1834 | [5 empty] | 55.3687 | 58.1001 | 82.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 405.989 |  |  |  |  | 55.2101 | 57.8093 | 81.4673 | [7 empty] | 0.2286 | 0.0877 | 0.2448 | 9245.6278 | 0.2621 | 405.3613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 7.956 | 4.7999 | 9.2918 | 7953.9844 | 20.9942 | 538.902 | [5 empty] | 55.6589 | 58.4046 | 82.5103 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 406.6436 |  |  |  |  | 55.5946 | 58.2009 | 82.0207 | [7 empty] | 0.2451 | 0.0853 | 0.2595 | 9244.7097 | 0.2772 | 406.2062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 7.9606 | 4.7902 | 9.2907 | 7954.9794 | 20.9109 | 538.8357 | [5 empty] | 55.9505 | 58.7106 | 82.9425 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 407.2982 |  |  |  |  | 55.929 | 58.6239 | 82.1086 | [7 empty] | 0.2553 | 0.371 | 0.4504 | 9153.5738 | 0.2868 | 407.1131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 7.9931 | 4.8173 | 9.3326 | 7951.1454 | 20.9505 | 539.4111 | [5 empty] | 56.2433 | 59.0179 | 83.3767 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 407.9528 |  |  |  |  | 56.36 | 59.0172 | 84.1275 | [7 empty] | 0.0086 | -0.4216 | 0.4217 | 9436.6284 | 0.3574 | 407.9513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 8.0188 | 4.8417 | 9.3672 | 7948.3311 | 20.9996 | 540.0466 | [5 empty] | 56.5375 | 59.3266 | 83.8128 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 408.6074 |  |  |  |  | 56.3416 | 58.9971 | 84.1 | [7 empty] | 0.0094 | -0.4222 | 0.4223 | 9436.7615 | 0.3679 | 407.9087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 8.022 | 4.8382 | 9.3681 | 7950.6424 | 21.0294 | 540.6001 | [5 empty] | 56.833 | 59.6367 | 84.2509 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 409.262 |  |  |  |  | 56.4309 | 59.2743 | 84.1354 | [7 empty] | -0.1756 | -0.201 | 0.2669 | 9385.17 | 0.2035 | 408.4967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 8.0341 | 4.8465 | 9.3828 | 7951.0256 | 21.0771 | 541.2436 | [5 empty] | 57.1299 | 59.9482 | 84.6909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 409.9166 |  |  |  |  | 56.8 | 59.6633 | 84.6581 | [7 empty] | -0.1715 | -0.1858 | 0.2528 | 9379.4676 | 0.19 | 409.3182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 8.0432 | 4.833 | 9.3836 | 7956.6942 | 21.2223 | 542.4141 | [5 empty] | 57.4281 | 60.2611 | 85.133 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 410.5713 |  |  |  |  | 57.2329 | 60.0592 | 85.2386 | [7 empty] | -0.0917 | -0.2061 | 0.2256 | 9376.6879 | 0.1482 | 410.1493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 8.0469 | 4.8413 | 9.391 | 7957.3328 | 21.2582 | 543.0064 | [5 empty] | 57.7276 | 60.5754 | 85.577 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 411.2259 |  |  |  |  | 57.4039 | 60.3949 | 85.7857 | [7 empty] | -0.3315 | -0.2177 | 0.3966 | 9407.6851 | 0.3441 | 410.8505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 8.0527 | 4.8397 | 9.3951 | 7959.2307 | 21.2882 | 543.5644 | [5 empty] | 58.0285 | 60.8911 | 86.023 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 411.8805 |  |  |  |  | 57.3614 | 60.3571 | 85.7533 | [7 empty] | -0.346 | -0.2277 | 0.4142 | 9412.6511 | 0.3795 | 410.7716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 8.0523 | 4.8463 | 9.3982 | 7960.249 | 21.3179 | 544.1316 | [5 empty] | 58.3307 | 61.2082 | 86.4711 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 412.5351 |  |  |  |  | 58.018 | 60.8946 | 86.3283 | [7 empty] | -0.0874 | -0.1553 | 0.1782 | 9359.3415 | 0.1341 | 411.8877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 8.0517 | 4.8497 | 9.3994 | 7961.8 | 21.3491 | 544.7094 | [5 empty] | 58.6343 | 61.5268 | 86.9211 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 413.1898 |  |  |  |  | 58.2048 | 61.2192 | 86.9208 | [7 empty] | -0.2997 | -0.2035 | 0.3623 | 9398.7655 | 0.3162 | 412.5577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 8.0621 | 4.8336 | 9.4 | 7963.6183 | 21.2742 | 544.7007 | [5 empty] | 58.9393 | 61.8468 | 87.3732 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 413.8444 |  |  |  |  | 58.5967 | 61.6601 | 87.4224 | [7 empty] | -0.3139 | -0.1347 | 0.3416 | 9377.9378 | 0.3414 | 413.4627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 8.0728 | 4.8415 | 9.4133 | 7963.9849 | 21.312 | 545.3063 | [5 empty] | 59.2456 | 62.1683 | 87.8274 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 414.499 |  |  |  |  | 58.9747 | 62.0512 | 87.9572 | [7 empty] | -0.3012 | -0.1259 | 0.3264 | 9373.4629 | 0.3266 | 414.261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 8.0841 | 4.8474 | 9.4261 | 7966.7456 | 21.4628 | 546.5246 | [5 empty] | 59.5533 | 62.4912 | 88.2835 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 415.1537 |  |  |  |  | 58.9352 | 62.001 | 87.9008 | [7 empty] | -0.292 | -0.135 | 0.3217 | 9375.372 | 0.334 | 414.1586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 8.0902 | 4.8445 | 9.4298 | 7968.6914 | 21.484 | 547.0507 | [5 empty] | 59.8624 | 62.8155 | 88.7417 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 415.8083 |  |  |  |  | 59.3817 | 62.4727 | 88.5644 | [7 empty] | -0.2949 | -0.1324 | 0.3233 | 9374.6069 | 0.3265 | 415.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 8.0884 | 4.846 | 9.429 | 7970.5487 | 21.5118 | 547.6256 | [5 empty] | 60.1729 | 63.1413 | 89.202 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 416.4629 |  |  |  |  | 59.7404 | 62.8611 | 89.0562 | [7 empty] | -0.2983 | -0.1007 | 0.3148 | 9364.696 | 0.3362 | 415.9001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 8.0903 | 4.8488 | 9.4321 | 7972.0657 | 21.5414 | 548.2101 | [5 empty] | 60.4848 | 63.4686 | 89.6643 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 417.1176 |  |  |  |  | 60.2659 | 63.316 | 89.7233 | [7 empty] | -0.1676 | -0.1286 | 0.2112 | 9358.7571 | 0.1736 | 416.8127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 8.084 | 4.9866 | 9.4983 | 7954.1403 | 21.5682 | 548.8162 | [5 empty] | 60.7981 | 63.7973 | 90.1288 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 417.7722 |  |  |  |  | 60.6864 | 63.7455 | 90.3131 | [7 empty] | -0.1469 | -0.1214 | 0.1906 | 9354.0169 | 0.1486 | 417.6692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 8.0779 | 4.9931 | 9.4965 | 7955.4404 | 21.5893 | 549.3729 | [5 empty] | 61.1128 | 64.1275 | 90.5953 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 418.4269 |  |  |  |  | 60.6599 | 63.7263 | 90.25 | [7 empty] | -0.151 | -0.1016 | 0.182 | 9348.2801 | 0.1823 | 417.631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 8.0983 | 5.14 | 9.5918 | 7935.0161 | 21.623 | 549.9944 | [5 empty] | 61.4289 | 64.4592 | 91.0639 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 419.0815 |  |  |  |  | 61.2122 | 64.2329 | 90.9047 | [7 empty] | -0.0362 | -0.0818 | 0.0895 | 9329.3161 | 0.0774 | 418.6352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 8.1059 | 5.1441 | 9.6004 | 7936.0193 | 21.6466 | 550.5576 | [5 empty] | 61.7464 | 64.7924 | 91.5346 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 419.7362 |  |  |  |  | 61.5895 | 64.6176 | 91.4194 | [7 empty] | -0.0144 | -0.0688 | 0.0703 | 9322.801 | 0.0642 | 419.393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 8.11 | 5.1503 | 9.6072 | 7937.0007 | 21.6744 | 551.1532 | [5 empty] | 62.0653 | 65.1271 | 92.0074 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 420.3908 |  |  |  |  | 62.0141 | 65.0834 | 92.0111 | [7 empty] | -0.0279 | -0.0316 | 0.0422 | 9312.7426 | 0.0305 | 420.3055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 8.116 | 5.1631 | 9.6191 | 7936.7543 | 21.6924 | 551.6987 | [5 empty] | 62.3857 | 65.4633 | 92.4823 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 421.0455 |  |  |  |  | 62.0239 | 65.0927 | 92.0398 | [7 empty] | -0.03 | -0.0396 | 0.0497 | 9315.4339 | 0.0942 | 420.3237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 8.1178 | 5.1672 | 9.6228 | 7938.3354 | 21.7272 | 552.346 | [5 empty] | 62.7075 | 65.801 | 92.9594 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 421.7002 |  |  |  |  | 62.4138 | 65.4773 | 92.5902 | [7 empty] | 0.0023 | -0.047 | 0.0471 | 9314.1577 | 0.0872 | 421.0728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 8.1199 | 5.1746 | 9.6286 | 7939.0124 | 21.7392 | 552.8732 | [5 empty] | 63.0308 | 66.1402 | 93.4386 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 422.3548 |  |  |  |  | 62.8685 | 65.9396 | 93.2386 | [7 empty] | 0.0238 | -0.0469 | 0.0525 | 9311.7537 | 0.0774 | 421.968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 8.2253 | 5.0706 | 9.6626 | 7950.1886 | 21.7581 | 553.3072 | [5 empty] | 63.3555 | 66.4809 | 93.9199 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 423.0095 |  |  |  |  | 63.31 | 66.3879 | 93.8531 | [7 empty] | 0.048 | -0.0396 | 0.0622 | 9306.8989 | 0.0859 | 422.8311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 8.227 | 5.0755 | 9.6667 | 7949.3774 | 21.673 | 553.3028 | [5 empty] | 63.6816 | 66.8231 | 94.4034 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 423.6642 |  |  |  |  | 63.3019 | 66.382 | 93.8302 | [7 empty] | 0.0475 | -0.0319 | 0.0572 | 9304.5965 | 0.1301 | 422.8199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 8.2284 | 5.0916 | 9.6763 | 7948.9262 | 21.6882 | 553.8657 | [5 empty] | 64.0093 | 67.1669 | 94.8891 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 424.3189 |  |  |  |  | 63.694 | 66.8104 | 94.3937 | [7 empty] | 0.0332 | -0.0083 | 0.0342 | 9298.9475 | 0.0958 | 423.6398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 8.3337 | 5.0037 | 9.7205 | 7959.6146 | 21.7992 | 554.8335 | [5 empty] | 64.3383 | 67.5122 | 95.377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 424.9735 |  |  |  |  | 64.0855 | 67.2035 | 94.9525 | [7 empty] | 0.0563 | -0.0126 | 0.0577 | 9297.8242 | 0.1055 | 424.3884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 8.3458 | 5.0207 | 9.7396 | 7958.8089 | 21.8307 | 555.4917 | [5 empty] | 64.6689 | 67.8591 | 95.867 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 425.6282 |  |  |  |  | 64.5459 | 67.6632 | 95.6034 | [7 empty] | 0.0874 | -0.0171 | 0.0891 | 9295.8623 | 0.1257 | 425.2588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 8.3484 | 5.0198 | 9.7414 | 7958.5962 | 21.7335 | 555.4314 | [5 empty] | 65.0009 | 68.2075 | 96.3592 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 426.2829 |  |  |  |  | 64.9628 | 68.0975 | 96.1962 | [7 empty] | 0.0958 | -0.0073 | 0.096 | 9292.0363 | 0.1246 | 426.0765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 8.3412 | 5.0306 | 9.7408 | 7959.4939 | 21.7497 | 556.0365 | [5 empty] | 65.3345 | 68.5575 | 96.8536 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 426.9376 |  |  |  |  | 64.9967 | 68.1242 | 96.2422 | [7 empty] | 0.1059 | -0.0127 | 0.1067 | 9292.6065 | 0.1707 | 426.1266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 8.366 | 5.0508 | 9.7724 | 7959.1658 | 21.8591 | 557.1491 | [5 empty] | 65.6695 | 68.909 | 97.3503 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 427.5923 |  |  |  |  | 65.4068 | 68.5795 | 96.8019 | [7 empty] | 0.0896 | 0.0325 | 0.0953 | 9280.8502 | 0.1241 | 426.9787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 8.2483 | 5.0294 | 9.6608 | 7970.0066 | 21.8341 | 557.6618 | [5 empty] | 66.006 | 69.2621 | 97.8491 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 428.247 |  |  |  |  | 65.8358 | 69.0036 | 97.4047 | [7 empty] | 0.1233 | 0.0264 | 0.1261 | 9279.1632 | 0.1527 | 427.7679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 8.2463 | 5.0427 | 9.6659 | 7970.3182 | 21.8492 | 558.2804 | [5 empty] | 66.344 | 69.6168 | 98.3502 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 428.9017 |  |  |  |  | 66.2637 | 69.4386 | 98.03 | [7 empty] | 0.1393 | 0.019 | 0.1406 | 9279.7699 | 0.1679 | 428.5731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 8.2534 | 5.0429 | 9.6721 | 7970.0232 | 21.7643 | 558.3064 | [5 empty] | 66.6835 | 69.9731 | 98.8535 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 429.5564 |  |  |  |  | 66.7348 | 69.9362 | 98.6914 | [7 empty] | 0.143 | 0.0397 | 0.1484 | 9273.319 | 0.1591 | 429.4887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 8.1443 | 5.0299 | 9.5723 | 7979.2665 | 21.7411 | 558.839 | [5 empty] | 67.0246 | 70.331 | 99.3591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 430.2111 |  |  |  |  | 66.7278 | 69.9364 | 98.6712 | [7 empty] | 0.1373 | 0.0508 | 0.1464 | 9270.6291 | 0.1742 | 429.4891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 8.1498 | 5.025 | 9.5744 | 7981.4299 | 21.7367 | 559.3492 | [5 empty] | 67.3671 | 70.6904 | 99.8669 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 430.8658 |  |  |  |  | 67.1524 | 70.3739 | 99.2866 | [7 empty] | 0.1481 | 0.0507 | 0.1565 | 9269.6413 | 0.1769 | 430.2893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 8.164 | 5.1758 | 9.6665 | 7961.0661 | 21.7393 | 559.9253 | [5 empty] | 67.7112 | 71.0515 | 100.377 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 431.5205 |  |  |  |  | 67.6004 | 70.8244 | 99.9485 | [7 empty] | 0.1681 | 0.0352 | 0.1718 | 9272.2069 | 0.1978 | 431.1091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 8.1646 | 5.178 | 9.6681 | 7962.672 | 21.7407 | 560.492 | [5 empty] | 68.0569 | 71.4142 | 100.8894 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 432.1752 |  |  |  |  | 68.0136 | 71.2489 | 100.508 | [7 empty] | 0.1878 | 0.0531 | 0.1952 | 9265.0061 | 0.211 | 431.8772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 8.1758 | 5.3144 | 9.7512 | 7944.8389 | 21.7471 | 561.1056 | [5 empty] | 68.404 | 71.7785 | 101.4041 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 432.8299 |  |  |  |  | 68.3501 | 71.6659 | 101.164 | [7 empty] | 0.0898 | 0.0305 | 0.0948 | 9281.8005 | 0.101 | 432.6279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 8.1733 | 5.3172 | 9.7506 | 7948.4242 | 21.835 | 562.2176 | [5 empty] | 68.7528 | 72.1444 | 101.921 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 433.4846 |  |  |  |  | 68.7747 | 71.9907 | 101.8131 | [7 empty] | 0.2086 | -0.0795 | 0.2232 | 9301.7468 | 0.2993 | 433.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 8.176 | 5.3188 | 9.7538 | 7949.9453 | 21.8292 | 562.764 | [5 empty] | 69.103 | 72.512 | 102.4403 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 434.1393 |  |  |  |  | 69.0766 | 72.3809 | 102.41 | [7 empty] | 0.1032 | -0.09 | 0.1369 | 9315.6866 | 0.1819 | 433.9061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 8.1822 | 5.3233 | 9.7615 | 7951.081 | 21.8324 | 563.3695 | [5 empty] | 69.4549 | 72.8812 | 102.9619 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 434.7941 |  |  |  |  | 69.4784 | 72.6775 | 102.9999 | [7 empty] | 0.2306 | -0.1904 | 0.2991 | 9331.9227 | 0.3944 | 434.4332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 8.1732 | 5.3384 | 9.7622 | 7951.2042 | 21.8178 | 563.893 | [5 empty] | 69.8083 | 73.252 | 103.4858 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 435.4488 |  |  |  |  | 69.848 | 73.1513 | 103.0713 | [7 empty] | 0.2394 | 0.1083 | 0.2628 | 9244.3167 | 0.2514 | 435.2713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 8.1846 | 5.3351 | 9.7699 | 7953.1646 | 21.8192 | 564.4943 | [5 empty] | 70.1633 | 73.6245 | 104.012 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 436.1035 |  |  |  |  | 70.2579 | 73.5508 | 104.9722 | [7 empty] | 0.0091 | -0.531 | 0.5311 | 9455.6019 | 0.4349 | 435.9741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 8.1852 | 5.3499 | 9.7785 | 7953.138 | 21.8173 | 565.0987 | [5 empty] | 70.5198 | 73.9987 | 104.5406 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 436.7582 |  |  |  |  | 70.3449 | 73.8583 | 104.9626 | [7 empty] | -0.18 | -0.2874 | 0.3391 | 9402.6586 | 0.2076 | 436.513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 8.1898 | 5.3537 | 9.7844 | 7956.1879 | 21.896 | 566.212 | [5 empty] | 70.878 | 74.3745 | 105.0715 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 437.413 |  |  |  |  | 70.3414 | 73.845 | 104.9961 | [7 empty] | -0.1781 | -0.3136 | 0.3607 | 9410.2412 | 0.247 | 436.4897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 8.2912 | 5.3725 | 9.8797 | 7949.7862 | 21.8742 | 566.5777 | [5 empty] | 71.2377 | 74.752 | 105.6048 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 438.0677 |  |  |  |  | 70.7874 | 74.3367 | 105.5988 | [7 empty] | -0.1896 | -0.2656 | 0.3263 | 9396.9219 | 0.2233 | 437.3473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 8.3184 | 5.3736 | 9.9031 | 7948.2814 | 21.7798 | 566.5766 | [5 empty] | 71.5991 | 75.1311 | 106.1405 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 438.7224 |  |  |  |  | 71.2277 | 74.7896 | 106.2345 | [7 empty] | -0.1764 | -0.2642 | 0.3177 | 9394.8729 | 0.2089 | 438.1328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 8.3008 | 5.3767 | 9.89 | 7950.6509 | 21.7642 | 567.1409 | [5 empty] | 71.962 | 75.512 | 106.6785 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 439.3772 |  |  |  |  | 71.4733 | 75.1833 | 106.9146 | [7 empty] | -0.374 | -0.3013 | 0.4802 | 9426 | 0.3749 | 438.8123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 8.4099 | 5.4018 | 9.9953 | 7942.9555 | 21.7388 | 567.4835 | [5 empty] | 72.3266 | 75.8945 | 107.219 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 440.0319 |  |  |  |  | 72.2491 | 75.7993 | 107.6741 | [7 empty] | -0.099 | -0.2776 | 0.2947 | 9390.2295 | 0.1826 | 439.8692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 8.419 | 5.4147 | 10.0099 | 7942.6798 | 21.728 | 568.0548 | [5 empty] | 72.6928 | 76.2788 | 107.7618 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 440.6867 |  |  |  |  | 72.2786 | 75.8315 | 107.7297 | [7 empty] | -0.1025 | -0.2821 | 0.3001 | 9391.8752 | 0.2097 | 439.9242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 8.4161 | 5.4394 | 10.0208 | 7941.3135 | 21.7108 | 568.6086 | [5 empty] | 73.0606 | 76.6648 | 108.3071 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 441.3414 |  |  |  |  | 72.6992 | 76.3312 | 108.2852 | [7 empty] | -0.1463 | -0.2025 | 0.2498 | 9372.9892 | 0.1722 | 440.7757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 8.4212 | 5.4371 | 10.0239 | 7943.4606 | 21.703 | 569.2133 | [5 empty] | 73.43 | 77.0524 | 108.8547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 441.9962 |  |  |  |  | 73.1441 | 76.7967 | 108.87 | [7 empty] | -0.1299 | -0.1683 | 0.2126 | 9361.2412 | 0.1462 | 441.5646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 8.4179 | 5.4346 | 10.0198 | 7945.7859 | 21.6816 | 569.7458 | [5 empty] | 73.8011 | 77.4418 | 109.4049 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 442.6509 |  |  |  |  | 73.3557 | 77.145 | 109.6052 | [7 empty] | -0.3359 | -0.2617 | 0.4259 | 9409.0941 | 0.3364 | 442.1521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 8.4255 | 5.45 | 10.0345 | 7945.1978 | 21.6651 | 570.3024 | [5 empty] | 74.1739 | 77.833 | 109.9574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 443.3057 |  |  |  |  | 74.1352 | 77.7844 | 110.4342 | [7 empty] | -0.0964 | -0.2525 | 0.2703 | 9381.663 | 0.1645 | 443.2245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 8.3154 | 5.438 | 9.9356 | 7954.1812 | 21.6252 | 570.8656 | [5 empty] | 74.5483 | 78.2258 | 110.5124 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 443.9604 |  |  |  |  | 74.1728 | 78.0656 | 110.3556 | [7 empty] | -0.3058 | 0.0022 | 0.3058 | 9329.9056 | 0.3721 | 443.6937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 8.3133 | 5.4491 | 9.94 | 7954.3817 | 21.5942 | 571.3467 | [5 empty] | 74.9243 | 78.6204 | 111.0699 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 444.6152 |  |  |  |  | 74.6827 | 78.5945 | 111.0817 | [7 empty] | -0.2931 | 0.011 | 0.2933 | 9326.0503 | 0.359 | 444.5723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 8.1992 | 5.4399 | 9.8397 | 7963.1007 | 21.5508 | 571.8992 | [5 empty] | 75.302 | 79.0168 | 111.6299 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 445.2699 |  |  |  |  | 75.088 | 78.9085 | 111.7467 | [7 empty] | -0.1969 | -0.1065 | 0.2238 | 9349.6391 | 0.2016 | 445.0914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 8.1988 | 5.4598 | 9.8504 | 7962.4387 | 21.5379 | 572.5072 | [5 empty] | 75.6815 | 79.4149 | 112.1923 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 445.9247 |  |  |  |  | 75.2955 | 79.2802 | 112.34 | [7 empty] | -0.4004 | -0.1151 | 0.4166 | 9372.3306 | 0.4353 | 445.7034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 8.2112 | 5.4622 | 9.862 | 7963.0692 | 21.5055 | 572.9679 | [5 empty] | 76.0625 | 79.8148 | 112.7572 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 446.5795 |  |  |  |  | 75.7509 | 79.6353 | 113.0451 | [7 empty] | -0.2868 | -0.2251 | 0.3646 | 9392.0699 | 0.2834 | 446.286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 8.2132 | 5.4601 | 9.8625 | 7963.4702 | 21.4116 | 573.0316 | [5 empty] | 76.4453 | 80.2164 | 113.3247 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 447.2342 |  |  |  |  | 76.2514 | 80.1845 | 113.7437 | [7 empty] | -0.3003 | -0.1858 | 0.3532 | 9381.9915 | 0.2997 | 447.1822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 8.2157 | 5.4851 | 9.8784 | 7961.8098 | 21.3903 | 573.5888 | [5 empty] | 76.8298 | 80.6199 | 113.8946 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 447.889 |  |  |  |  | 76.2351 | 80.1603 | 113.7069 | [7 empty] | -0.2912 | -0.1857 | 0.3454 | 9381.0555 | 0.3067 | 447.1428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 8.2101 | 5.5017 | 9.8831 | 7961.6467 | 21.3655 | 574.1342 | [5 empty] | 77.216 | 81.0251 | 114.4671 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 448.5438 |  |  |  |  | 76.7129 | 80.6662 | 114.3759 | [7 empty] | -0.2871 | -0.1637 | 0.3305 | 9374.2117 | 0.2994 | 447.9639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 8.2166 | 5.5135 | 9.895 | 7963.2984 | 21.4191 | 575.1966 | [5 empty] | 77.6039 | 81.4321 | 115.0421 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 449.1986 |  |  |  |  | 77.1994 | 81.1683 | 115.0859 | [7 empty] | -0.2759 | -0.1647 | 0.3213 | 9373.1534 | 0.282 | 448.7745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 8.2136 | 5.5274 | 9.9003 | 7963.4576 | 21.397 | 575.763 | [5 empty] | 77.9935 | 81.841 | 115.6197 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 449.8533 |  |  |  |  | 77.6857 | 81.6917 | 115.7609 | [7 empty] | -0.2788 | -0.1333 | 0.309 | 9364.4267 | 0.2878 | 449.6147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 8.2145 | 5.5444 | 9.9105 | 7962.9758 | 21.3735 | 576.3169 | [5 empty] | 78.3848 | 82.2516 | 116.1998 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 450.5081 |  |  |  |  | 78.1228 | 82.1489 | 116.1447 | [7 empty] | -0.2266 | -0.0158 | 0.2272 | 9326.4378 | 0.2663 | 450.3446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 8.2313 | 5.56 | 9.9331 | 7962.0517 | 21.3594 | 576.9142 | [5 empty] | 78.7779 | 82.6641 | 116.7825 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 451.1629 |  |  |  |  | 78.1464 | 82.1922 | 116.1878 | [7 empty] | -0.2456 | -0.0051 | 0.2456 | 9325.3265 | 0.3103 | 450.4135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 8.3225 | 5.4709 | 9.9596 | 7971.201 | 21.3382 | 577.3429 | [5 empty] | 79.1727 | 83.0783 | 117.3678 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 451.8177 |  |  |  |  | 78.6402 | 82.6714 | 116.8417 | [7 empty] | -0.1932 | -0.0003 | 0.1932 | 9318.8291 | 0.2485 | 451.1745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 8.3316 | 5.4659 | 9.9645 | 7973.0051 | 21.304 | 577.8131 | [5 empty] | 79.5692 | 83.4945 | 117.9556 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 452.4725 |  |  |  |  | 79.0586 | 83.1748 | 117.2364 | [7 empty] | -0.2109 | 0.1497 | 0.2586 | 9279.4074 | 0.344 | 451.9697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 8.4307 | 5.3609 | 9.9908 | 7983.8425 | 21.2815 | 578.216 | [5 empty] | 79.9675 | 83.9124 | 118.5461 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 453.1273 |  |  |  |  | 79.5625 | 83.759 | 117.9141 | [7 empty] | -0.2491 | 0.2224 | 0.334 | 9263.3985 | 0.4275 | 452.8872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 8.4293 | 5.3548 | 9.9864 | 7986.4462 | 21.2519 | 578.7342 | [5 empty] | 80.3676 | 84.3322 | 119.1392 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 453.7821 |  |  |  |  | 80.0568 | 84.2198 | 118.5735 | [7 empty] | -0.1805 | 0.21 | 0.2769 | 9260.3093 | 0.3427 | 453.607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 8.4368 | 5.4877 | 10.0645 | 7969.9985 | 21.228 | 579.3072 | [5 empty] | 80.7694 | 84.7539 | 119.7349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 454.4368 |  |  |  |  | 80.5266 | 84.6045 | 119.3069 | [7 empty] | -0.0857 | 0.1104 | 0.1398 | 9278.2501 | 0.1733 | 454.2051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 8.4329 | 5.485 | 10.0598 | 7972.2519 | 21.1962 | 579.8167 | [5 empty] | 81.173 | 85.1774 | 120.3332 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 455.0916 |  |  |  |  | 81.0491 | 85.1514 | 120.0452 | [7 empty] | -0.0775 | 0.125 | 0.147 | 9273.6155 | 0.1716 | 455.0516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 8.4472 | 5.6213 | 10.1466 | 7955.0211 | 21.1684 | 580.3534 | [5 empty] | 81.5784 | 85.6028 | 120.9342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 455.7464 |  |  |  |  | 81.5049 | 85.4931 | 120.8188 | [7 empty] | 0.0314 | -0.0219 | 0.0382 | 9302.9211 | 0.0553 | 455.5779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 8.4377 | 5.6272 | 10.142 | 7956.495 | 21.1388 | 580.8899 | [5 empty] | 81.9856 | 86.0301 | 121.5378 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 456.4012 |  |  |  |  | 81.8749 | 85.9693 | 121.4922 | [7 empty] | -0.0733 | -0.0099 | 0.074 | 9309.651 | 0.0846 | 456.3083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 8.3423 | 5.602 | 10.0487 | 7966.0881 | 21.0867 | 581.3899 | [5 empty] | 82.3946 | 86.4593 | 122.1441 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 457.056 |  |  |  |  | 82.3809 | 86.4953 | 122.214 | [7 empty] | -0.0633 | -0.0013 | 0.0633 | 9306.3468 | 0.0757 | 457.111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 8.3308 | 5.6129 | 10.0453 | 7967.0226 | 21.0591 | 581.9446 | [5 empty] | 82.8054 | 86.8903 | 122.7531 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 457.7108 |  |  |  |  | 82.399 | 86.5254 | 122.2489 | [7 empty] | -0.0749 | 0.0036 | 0.075 | 9306.154 | 0.1203 | 457.1567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 8.2296 | 5.5913 | 9.9493 | 7976.3318 | 21.0027 | 582.4243 | [5 empty] | 83.218 | 87.3233 | 123.3648 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 458.3657 |  |  |  |  | 82.7664 | 86.9755 | 122.963 | [7 empty] | -0.1652 | -0.0215 | 0.1666 | 9321.4589 | 0.2022 | 457.8399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 8.2137 | 5.5946 | 9.938 | 7978.4638 | 20.9733 | 582.9727 | [5 empty] | 83.6325 | 87.7582 | 123.9791 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 459.0205 |  |  |  |  | 83.2857 | 87.4908 | 123.6784 | [7 empty] | -0.1276 | -0.02 | 0.1291 | 9317.4378 | 0.1547 | 458.6183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 8.2272 | 5.5901 | 9.9467 | 7978.3447 | 20.8681 | 582.9504 | [5 empty] | 84.0487 | 88.195 | 124.5962 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 459.6753 |  |  |  |  | 83.7533 | 87.9681 | 124.3444 | [7 empty] | -0.1101 | -0.0182 | 0.1116 | 9315.259 | 0.1327 | 459.3356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 8.2217 | 5.6021 | 9.9489 | 7978.7612 | 20.8381 | 583.4816 | [5 empty] | 84.4668 | 88.6337 | 125.216 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 460.3301 |  |  |  |  | 84.2899 | 88.5703 | 125.0645 | [7 empty] | -0.1316 | 0.0434 | 0.1386 | 9300.8008 | 0.18 | 460.2357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 8.2248 | 5.594 | 9.9469 | 7981.5131 | 20.8129 | 584.0306 | [5 empty] | 84.8868 | 89.0743 | 125.8385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 460.9849 |  |  |  |  | 84.7918 | 89.0601 | 125.796 | [7 empty] | -0.0954 | 0.0212 | 0.0977 | 9303.2964 | 0.1246 | 460.9637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 8.2135 | 5.5882 | 9.9343 | 7986.4623 | 20.8642 | 585.1356 | [5 empty] | 85.3086 | 89.517 | 126.4638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 461.6397 |  |  |  |  | 84.8155 | 89.0576 | 125.8431 | [7 empty] | -0.0728 | -0.0042 | 0.0729 | 9307.9243 | 0.1291 | 460.9601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 8.2173 | 5.6062 | 9.9475 | 7985.5536 | 20.8323 | 585.6414 | [5 empty] | 85.7322 | 89.9615 | 127.0919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 462.2945 |  |  |  |  | 85.3152 | 89.6253 | 126.5097 | [7 empty] | -0.0983 | 0.0596 | 0.1149 | 9293.4135 | 0.1659 | 461.7996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 8.2148 | 5.6236 | 9.9553 | 7987.1962 | 20.8942 | 586.8127 | [5 empty] | 86.1578 | 90.408 | 127.7227 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 462.9494 |  |  |  |  | 85.7285 | 90.0957 | 126.863 | [7 empty] | -0.0844 | 0.1971 | 0.2144 | 9256.0111 | 0.2388 | 462.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 8.2149 | 5.6302 | 9.9591 | 7988.0258 | 20.8635 | 587.3314 | [5 empty] | 86.5852 | 90.8565 | 128.3563 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 463.6042 |  |  |  |  | 86.2253 | 90.4603 | 127.5983 | [7 empty] | 0.0572 | 0.0818 | 0.0998 | 9273.2021 | 0.1029 | 463.0258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 8.3289 | 5.6599 | 10.07 | 7979.8245 | 20.8289 | 587.6605 | [5 empty] | 87.0144 | 91.307 | 128.9926 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 464.259 |  |  |  |  | 86.7489 | 91.031 | 128.0468 | [7 empty] | 0.0968 | 0.2361 | 0.2551 | 9229.4985 | 0.1615 | 463.8582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 8.327 | 5.6579 | 10.0673 | 7980.1533 | 20.7233 | 587.6549 | [5 empty] | 87.4456 | 91.7594 | 129.6318 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 464.9138 |  |  |  |  | 87.1856 | 91.3394 | 128.7733 | [7 empty] | 0.2165 | 0.0924 | 0.2354 | 9255.906 | 0.2388 | 464.3061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 8.3216 | 5.667 | 10.068 | 7980.7009 | 20.6826 | 588.1107 | [5 empty] | 87.8787 | 92.2139 | 130.2738 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 465.5687 |  |  |  |  | 87.5512 | 91.8257 | 129.4278 | [7 empty] | 0.1042 | 0.1196 | 0.1586 | 9259.2417 | 0.1307 | 465.0095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 8.4304 | 5.7015 | 10.1774 | 7972.3688 | 20.6566 | 588.5051 | [5 empty] | 88.3137 | 92.6703 | 130.9187 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 466.2235 |  |  |  |  | 88.0834 | 92.3899 | 130.156 | [7 empty] | 0.1096 | 0.1489 | 0.1849 | 9251.2734 | 0.1271 | 465.8215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 8.4306 | 5.7137 | 10.1844 | 7972.414 | 20.6238 | 589.0078 | [5 empty] | 88.7506 | 93.1287 | 131.5663 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 466.8783 |  |  |  |  | 88.4862 | 92.8673 | 130.9464 | [7 empty] | 0.0263 | 0.1071 | 0.1103 | 9269.7679 | 0.0894 | 466.5052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 8.4286 | 5.7294 | 10.1915 | 7972.3675 | 20.6014 | 589.5876 | [5 empty] | 89.1894 | 93.5892 | 132.2169 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 467.5332 |  |  |  |  | 89.028 | 93.486 | 131.6723 | [7 empty] | -0.0045 | 0.1753 | 0.1754 | 9255.0874 | 0.1429 | 467.3866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 8.434 | 5.7509 | 10.2081 | 7971.0114 | 20.572 | 590.1081 | [5 empty] | 89.6301 | 94.0517 | 132.8702 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 468.188 |  |  |  |  | 89.4532 | 93.987 | 131.7611 | [7 empty] | 0.0427 | 0.4403 | 0.4424 | 9183.48 | 0.3184 | 468.0966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 8.438 | 5.7735 | 10.2242 | 7969.9044 | 20.5556 | 590.7218 | [5 empty] | 90.0728 | 94.5162 | 133.5265 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 468.8428 |  |  |  |  | 90.0483 | 94.4772 | 134.6216 | [7 empty] | -0.1869 | -0.4783 | 0.5135 | 9442.8853 | 0.3026 | 468.7879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 8.4389 | 5.7892 | 10.2338 | 7969.4351 | 20.5218 | 591.2159 | [5 empty] | 90.5175 | 94.9828 | 134.1856 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 469.4977 |  |  |  |  | 89.9861 | 94.4323 | 134.5402 | [7 empty] | -0.2067 | -0.4683 | 0.5119 | 9442.1124 | 0.3186 | 468.7248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 8.3222 | 5.786 | 10.1359 | 7976.9116 | 20.4646 | 591.7169 | [5 empty] | 90.9641 | 95.4514 | 134.8477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 470.1525 |  |  |  |  | 90.5541 | 95.0038 | 135.3096 | [7 empty] | -0.1719 | -0.4543 | 0.4857 | 9434.7302 | 0.3018 | 469.5271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 8.314 | 5.7962 | 10.135 | 7977.6838 | 20.4334 | 592.2418 | [5 empty] | 91.4126 | 95.9221 | 135.5126 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 470.8074 |  |  |  |  | 91.0795 | 95.5462 | 136.0318 | [7 empty] | -0.1537 | -0.4359 | 0.4622 | 9427.8323 | 0.2869 | 470.2846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 8.1933 | 5.7799 | 10.0268 | 7986.7991 | 20.3653 | 592.6682 | [5 empty] | 91.8631 | 96.3949 | 136.1805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 471.4622 |  |  |  |  | 91.3374 | 96.0005 | 136.8066 | [7 empty] | -0.3813 | -0.4654 | 0.6016 | 9456.5931 | 0.3843 | 470.9162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 8.2185 | 5.7856 | 10.0507 | 7986.6495 | 20.3437 | 593.2094 | [5 empty] | 92.3157 | 96.8697 | 136.8513 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 472.117 |  |  |  |  | 92.1428 | 96.5187 | 137.5981 | [7 empty] | -0.0269 | -0.5307 | 0.5314 | 9440.4446 | 0.4026 | 471.6333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 8.2079 | 5.8033 | 10.0523 | 7986.6185 | 20.3153 | 593.7578 | [5 empty] | 92.7701 | 97.3466 | 137.5251 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 472.7719 |  |  |  |  | 92.3493 | 97.0896 | 137.9539 | [7 empty] | -0.3417 | -0.2995 | 0.4544 | 9408.529 | 0.3292 | 472.4193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 8.2173 | 5.8266 | 10.0734 | 7984.8271 | 20.286 | 594.2697 | [5 empty] | 93.2266 | 97.8256 | 138.2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 473.4267 |  |  |  |  | 92.9275 | 97.6883 | 138.734 | [7 empty] | -0.3204 | -0.2728 | 0.4208 | 9399.3171 | 0.306 | 473.2393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 8.2148 | 5.8385 | 10.0783 | 7984.9855 | 20.2511 | 594.7584 | [5 empty] | 93.6851 | 98.3067 | 138.8815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 474.0816 |  |  |  |  | 93.4258 | 98.2737 | 139.1107 | [7 empty] | -0.3112 | -0.0811 | 0.3216 | 9348.7413 | 0.3325 | 474.0367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 8.2205 | 5.841 | 10.0843 | 7986.1618 | 20.2251 | 595.296 | [5 empty] | 94.1457 | 98.79 | 139.5641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 474.7364 |  |  |  |  | 93.4038 | 98.2403 | 139.0719 | [7 empty] | -0.3013 | -0.0859 | 0.3133 | 9349.0823 | 0.3385 | 473.9913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 8.3189 | 5.8617 | 10.1766 | 7979.9513 | 20.185 | 595.5985 | [5 empty] | 94.6082 | 99.2753 | 140.2498 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 475.3913 |  |  |  |  | 93.9788 | 98.8416 | 139.8592 | [7 empty] | -0.2873 | -0.0608 | 0.2936 | 9341.2487 | 0.3244 | 474.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 8.3266 | 5.8708 | 10.1882 | 7980.2292 | 20.1615 | 596.1504 | [5 empty] | 95.0727 | 99.7628 | 140.9385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 476.0462 |  |  |  |  | 94.3734 | 99.3123 | 140.6831 | [7 empty] | -0.3758 | -0.1174 | 0.3937 | 9363.6292 | 0.4044 | 475.4411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 8.4332 | 5.8888 | 10.2858 | 7974.0688 | 20.1255 | 596.4657 | [5 empty] | 95.5393 | 100.2524 | 141.6302 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 476.701 |  |  |  |  | 94.9268 | 99.8983 | 141.3968 | [7 empty] | -0.3609 | -0.0705 | 0.3678 | 9350.1477 | 0.3997 | 476.2276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 8.4303 | 5.8837 | 10.2804 | 7978.2037 | 20.167 | 597.4905 | [5 empty] | 96.008 | 100.7442 | 142.3249 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 477.3559 |  |  |  |  | 95.3145 | 100.4093 | 142.1168 | [7 empty] | -0.4732 | -0.0562 | 0.4765 | 9356.4679 | 0.5326 | 476.9103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 8.4244 | 5.886 | 10.2769 | 7979.771 | 20.132 | 597.9786 | [5 empty] | 96.4787 | 101.2381 | 143.0227 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 478.0107 |  |  |  |  | 95.8958 | 101.0343 | 142.9093 | [7 empty] | -0.4727 | -0.018 | 0.473 | 9346.5586 | 0.545 | 477.7409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 8.4166 | 5.8965 | 10.2766 | 7978.9501 | 20.0349 | 598.0317 | [5 empty] | 96.9515 | 101.7342 | 143.7236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 478.6656 |  |  |  |  | 96.4866 | 101.6028 | 143.7517 | [7 empty] | -0.422 | -0.0401 | 0.4239 | 9347.518 | 0.4759 | 478.4924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 8.4104 | 5.9001 | 10.2736 | 7980.3477 | 19.9994 | 598.5163 | [5 empty] | 97.4263 | 102.2325 | 144.4275 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 479.3205 |  |  |  |  | 96.481 | 101.5727 | 143.7468 | [7 empty] | -0.4021 | -0.0581 | 0.4063 | 9350.3135 | 0.4643 | 478.4528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 8.4171 | 5.9086 | 10.2839 | 7980.662 | 19.972 | 599.039 | [5 empty] | 97.9032 | 102.7329 | 145.1345 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 479.9753 |  |  |  |  | 97.5357 | 102.6008 | 145.209 | [7 empty] | -0.3169 | -0.0716 | 0.3249 | 9345.9071 | 0.3419 | 479.8028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 8.4202 | 5.904 | 10.2839 | 7982.7566 | 19.942 | 599.5465 | [5 empty] | 98.3822 | 103.2356 | 145.8446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 480.6302 |  |  |  |  | 98.1718 | 103.223 | 146.0677 | [7 empty] | -0.2639 | -0.069 | 0.2728 | 9340.4451 | 0.2806 | 480.6139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 8.4182 | 5.9183 | 10.2904 | 7982.6375 | 19.9093 | 600.0449 | [5 empty] | 98.8634 | 103.7404 | 146.5578 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 481.2851 |  |  |  |  | 98.5857 | 103.5687 | 146.4719 | [7 empty] | -0.1544 | -0.0468 | 0.1613 | 9325.184 | 0.1659 | 481.0627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 8.4214 | 5.9062 | 10.2861 | 7984.0562 | 19.8088 | 600.0506 | [5 empty] | 99.3466 | 104.2475 | 147.2741 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 481.9399 |  |  |  |  | 99.1133 | 104.0798 | 147.3045 | [7 empty] | -0.1268 | -0.0955 | 0.1588 | 9334.8472 | 0.1255 | 481.7237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 8.4337 | 5.9009 | 10.2931 | 7985.8128 | 19.7806 | 600.5549 | [5 empty] | 99.8319 | 104.7567 | 147.9936 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 482.5948 |  |  |  |  | 99.6309 | 104.6651 | 147.7291 | [7 empty] | -0.1047 | 0.0679 | 0.1247 | 9292.3589 | 0.1605 | 482.4772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 8.4239 | 5.9172 | 10.2944 | 7985.8517 | 19.7488 | 601.0704 | [5 empty] | 100.3194 | 105.2682 | 148.7162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 483.2497 |  |  |  |  | 100.2459 | 105.2792 | 148.6612 | [7 empty] | -0.0818 | 0.0385 | 0.0904 | 9297.6212 | 0.116 | 483.2637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 8.4186 | 5.9207 | 10.2921 | 7987.2321 | 19.7149 | 601.5617 | [5 empty] | 100.809 | 105.782 | 149.442 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 483.9045 |  |  |  |  | 100.191 | 105.22 | 148.5867 | [7 empty] | -0.0817 | 0.0348 | 0.0888 | 9298.5265 | 0.1595 | 483.1881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 8.3982 | 5.9386 | 10.2858 | 7989.1401 | 19.7508 | 602.5724 | [5 empty] | 101.3007 | 106.298 | 150.171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 484.5594 |  |  |  |  | 100.7481 | 105.7889 | 149.4341 | [7 empty] | -0.072 | 0.0157 | 0.0737 | 9302.3849 | 0.1367 | 483.9134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 8.3959 | 5.9409 | 10.2852 | 7990.4869 | 19.7153 | 603.0471 | [5 empty] | 101.7946 | 106.8162 | 150.9031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 485.2143 |  |  |  |  | 101.3724 | 106.4137 | 150.3449 | [7 empty] | -0.0444 | 0.0009 | 0.0445 | 9303.6117 | 0.0955 | 484.7059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 8.291 | 6.062 | 10.2707 | 7981.3788 | 19.6545 | 603.5124 | [5 empty] | 102.2906 | 107.3368 | 151.6385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 485.8692 |  |  |  |  | 101.9258 | 106.9731 | 151.1221 | [7 empty] | -0.0198 | 0.0034 | 0.0201 | 9300.8846 | 0.076 | 485.4119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 8.2976 | 6.0628 | 10.2766 | 7982.5774 | 19.624 | 604.0082 | [5 empty] | 102.7889 | 107.8596 | 152.3771 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 486.524 |  |  |  |  | 102.534 | 107.5916 | 152.0162 | [7 empty] | -0.0023 | -0.0069 | 0.0073 | 9301.8807 | 0.053 | 486.1887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 8.1936 | 6.1908 | 10.2694 | 7974.138 | 19.6301 | 604.9404 | [5 empty] | 103.2893 | 108.3846 | 153.1189 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 487.1789 |  |  |  |  | 102.8983 | 108.1075 | 152.5362 | [7 empty] | -0.1081 | 0.09 | 0.1407 | 9287.3977 | 0.1846 | 486.8336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 8.1916 | 6.2038 | 10.2757 | 7974.4869 | 19.6103 | 605.5245 | [5 empty] | 103.7918 | 108.912 | 153.8639 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 487.8338 |  |  |  |  | 103.4917 | 108.6897 | 153.4359 | [7 empty] | -0.0782 | 0.0551 | 0.0956 | 9293.3164 | 0.129 | 487.5581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 8.1871 | 6.2084 | 10.2748 | 7975.5647 | 19.5705 | 605.9702 | [5 empty] | 104.2966 | 109.4417 | 154.6122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 488.4887 |  |  |  |  | 103.7748 | 108.9923 | 153.9063 | [7 empty] | -0.0907 | 0.0392 | 0.0988 | 9298.2396 | 0.1538 | 487.9333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 8.1769 | 6.2289 | 10.2792 | 7974.9641 | 19.5328 | 606.4398 | [5 empty] | 104.8036 | 109.9737 | 155.3638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 489.1436 |  |  |  |  | 104.3535 | 109.5854 | 154.673 | [7 empty] | -0.0642 | 0.0646 | 0.0911 | 9289.8627 | 0.1352 | 488.6659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 8.1947 | 6.236 | 10.2976 | 7975.0308 | 19.5104 | 606.9745 | [5 empty] | 105.3128 | 110.508 | 156.1187 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 489.7985 |  |  |  |  | 104.9322 | 110.0093 | 155.6327 | [7 empty] | 0.0676 | -0.0954 | 0.1169 | 9317.3225 | 0.1672 | 489.1873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 8.2807 | 6.1463 | 10.3125 | 7983.4506 | 19.4733 | 607.293 | [5 empty] | 105.8243 | 111.0447 | 156.8768 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 490.4533 |  |  |  |  | 105.5787 | 110.6762 | 156.5199 | [7 empty] | 0.088 | -0.0756 | 0.1161 | 9310.7444 | 0.1616 | 490.004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 8.2807 | 6.1549 | 10.3176 | 7983.9615 | 19.4411 | 607.784 | [5 empty] | 106.3379 | 111.5837 | 157.6383 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 491.1082 |  |  |  |  | 106.1627 | 111.2349 | 157.5457 | [7 empty] | 0.1056 | -0.1715 | 0.2014 | 9332.3871 | 0.237 | 490.6847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 8.3811 | 6.0581 | 10.3413 | 7992.6152 | 19.4076 | 608.1003 | [5 empty] | 106.8538 | 112.1251 | 158.4031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 491.7631 |  |  |  |  | 106.7518 | 111.8365 | 158.3593 | [7 empty] | 0.1279 | -0.1592 | 0.2042 | 9327.441 | 0.2482 | 491.4144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 8.3812 | 6.0662 | 10.3462 | 7993.1525 | 19.3749 | 608.5861 | [5 empty] | 107.372 | 112.6688 | 159.1713 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 492.418 |  |  |  |  | 107.129 | 112.372 | 158.8009 | [7 empty] | 0.0349 | -0.0234 | 0.042 | 9302.6564 | 0.0783 | 492.0609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 8.3628 | 6.0784 | 10.3384 | 7994.1572 | 19.3453 | 609.123 | [5 empty] | 107.8924 | 113.2149 | 159.9427 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 493.0729 |  |  |  |  | 107.7824 | 113.0413 | 159.7779 | [7 empty] | 0.0465 | -0.0371 | 0.0595 | 9304.9472 | 0.0818 | 492.865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 8.3681 | 6.0944 | 10.3521 | 7993.7022 | 19.3233 | 609.6767 | [5 empty] | 108.4151 | 113.7634 | 160.7176 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 493.7278 |  |  |  |  | 108.0783 | 113.3775 | 160.2291 | [7 empty] | 0.024 | -0.0251 | 0.0347 | 9303.9605 | 0.0853 | 493.2674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 8.3834 | 6.091 | 10.3625 | 7993.4644 | 19.2264 | 609.6803 | [5 empty] | 108.9401 | 114.3142 | 161.4958 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 494.3827 |  |  |  |  | 108.6826 | 114.0184 | 161.0592 | [7 empty] | 0.029 | 0.004 | 0.0293 | 9296.6269 | 0.065 | 494.0314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 8.3623 | 6.1078 | 10.3554 | 7995.3772 | 19.2564 | 610.6446 | [5 empty] | 109.4674 | 114.8675 | 162.2775 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 495.0376 |  |  |  |  | 109.2011 | 114.4156 | 161.8328 | [7 empty] | 0.1443 | -0.0928 | 0.1715 | 9309.9549 | 0.2333 | 494.5028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 8.3618 | 6.1114 | 10.357 | 7996.6043 | 19.2284 | 611.1623 | [5 empty] | 109.9969 | 115.4232 | 163.0625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 495.6924 |  |  |  |  | 109.8114 | 115.0744 | 162.726 | [7 empty] | 0.1311 | -0.0763 | 0.1517 | 9307.1375 | 0.2034 | 495.2817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 8.3572 | 6.1255 | 10.3617 | 7996.4142 | 19.1865 | 611.588 | [5 empty] | 110.5288 | 115.9813 | 163.851 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 496.3473 |  |  |  |  | 110.4635 | 115.7748 | 163.6265 | [7 empty] | 0.1284 | -0.0412 | 0.1349 | 9299.0345 | 0.1737 | 496.1053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 8.3704 | 6.1298 | 10.3749 | 7995.1945 | 19.0841 | 611.5541 | [5 empty] | 111.063 | 116.5419 | 164.6429 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 497.0022 |  |  |  |  | 111.0737 | 116.4105 | 164.512 | [7 empty] | 0.1346 | -0.037 | 0.1396 | 9297.5218 | 0.1757 | 496.849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 8.3582 | 6.1385 | 10.3702 | 7996.4032 | 19.0584 | 612.1057 | [5 empty] | 111.5995 | 117.1049 | 165.4383 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 497.6571 |  |  |  |  | 111.5215 | 116.999 | 164.4823 | [7 empty] | 0.1501 | 0.2947 | 0.3307 | 9218.988 | 0.1882 | 497.5342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 8.3532 | 6.1404 | 10.3673 | 7999.4128 | 19.0906 | 613.0566 | [5 empty] | 112.1384 | 117.6703 | 166.2371 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 498.312 |  |  |  |  | 112.1407 | 117.6438 | 167.1051 | [7 empty] | -0.1119 | -0.3357 | 0.3539 | 9388.8356 | 0.209 | 498.2814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 8.3554 | 6.1397 | 10.3686 | 8001.0724 | 19.0646 | 613.5822 | [5 empty] | 112.6796 | 118.2382 | 167.0394 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 498.9669 |  |  |  |  | 112.3538 | 117.9245 | 167.901 | [7 empty] | -0.2306 | -0.4747 | 0.5278 | 9432.1328 | 0.3032 | 498.6055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 8.3526 | 6.1528 | 10.3742 | 7999.3803 | 18.9553 | 613.5225 | [5 empty] | 113.2232 | 118.8086 | 167.8452 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 499.6218 |  |  |  |  | 112.9814 | 118.5893 | 168.924 | [7 empty] | -0.2488 | -0.5031 | 0.5613 | 9440.1863 | 0.3185 | 499.3703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 8.3395 | 6.1567 | 10.3659 | 8000.8777 | 18.9143 | 613.965 | [5 empty] | 113.7691 | 119.3815 | 168.6545 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 500.2767 |  |  |  |  | 113.5599 | 119.084 | 169.8097 | [7 empty] | -0.1659 | -0.5828 | 0.606 | 9452.0784 | 0.3699 | 499.937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | 8.336 | 6.1585 | 10.3641 | 8002.4202 | 18.885 | 614.474 | [5 empty] | 114.3174 | 119.9569 | 169.4674 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 500.9316 |  |  |  |  | 114.6944 | 119.9694 | 170.6315 | [7 empty] | 0.2013 | -0.4602 | 0.5023 | 9391.3938 | 0.5199 | 500.9458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | 8.3339 | 6.1641 | 10.3658 | 8003.3968 | 18.8544 | 614.9718 | [5 empty] | 114.8681 | 120.5347 | 170.2838 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 501.5865 |  |  |  |  | 114.8843 | 120.2441 | 171.1499 | [7 empty] | 0.1068 | -0.498 | 0.5094 | 9408.199 | 0.4647 | 501.2575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | 8.3417 | 6.1754 | 10.3787 | 8003.1544 | 18.8219 | 615.4411 | [5 empty] | 115.4213 | 121.1151 | 171.1037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 502.2414 |  |  |  |  | 115.1979 | 120.7936 | 172.1085 | [7 empty] | -0.1377 | -0.5373 | 0.5547 | 9437.8496 | 0.3459 | 501.8789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | 8.334 | 6.1831 | 10.3772 | 8005.3345 | 18.8448 | 616.3288 | [5 empty] | 115.9768 | 121.698 | 171.9272 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 502.8963 |  |  |  |  | 115.5142 | 121.0816 | 172.6453 | [7 empty] | -0.1144 | -0.5884 | 0.5994 | 9447.949 | 0.4013 | 502.2036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | 8.3386 | 6.1788 | 10.3784 | 8005.8737 | 18.7558 | 616.3975 | [5 empty] | 116.5347 | 122.2835 | 172.7543 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 503.5512 |  |  |  |  | 116.1483 | 121.8658 | 173.5142 | [7 empty] | -0.1937 | -0.4869 | 0.524 | 9430.0238 | 0.309 | 503.0843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | 8.3437 | 6.3321 | 10.4744 | 7988.3311 | 18.7171 | 616.84 | [5 empty] | 117.0951 | 122.8715 | 173.585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 504.2061 |  |  |  |  | 116.8528 | 122.5853 | 174.3827 | [7 empty] | -0.1514 | -0.4346 | 0.4602 | 9413.7842 | 0.2732 | 503.8877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | 8.3356 | 6.4591 | 10.5452 | 7976.2808 | 18.747 | 617.7872 | [5 empty] | 117.6579 | 123.4621 | 174.4193 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 504.861 |  |  |  |  | 117.4605 | 123.1947 | 175.2409 | [7 empty] | -0.1232 | -0.4356 | 0.4527 | 9411.4306 | 0.2775 | 504.5649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | 8.3385 | 6.4598 | 10.548 | 7977.5405 | 18.7122 | 618.2441 | [5 empty] | 118.2231 | 124.0552 | 175.2572 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 505.5159 |  |  |  |  | 118.0746 | 123.8179 | 176.2572 | [7 empty] | -0.1227 | -0.4852 | 0.5005 | 9422.7991 | 0.3106 | 505.2542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | 8.2165 | 6.4454 | 10.4429 | 7985.8146 | 18.6431 | 618.6478 | [5 empty] | 118.7908 | 124.6509 | 176.0988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 506.1708 |  |  |  |  | 118.7156 | 124.5388 | 177.196 | [7 empty] | -0.1569 | -0.4499 | 0.4765 | 9417.0364 | 0.2778 | 506.0478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | 8.2207 | 6.4479 | 10.4478 | 7986.8978 | 18.6138 | 619.1413 | [5 empty] | 119.361 | 125.2492 | 176.944 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 506.8257 |  |  |  |  | 119.1992 | 124.9179 | 177.6722 | [7 empty] | -0.024 | -0.4425 | 0.4432 | 9404.1935 | 0.3261 | 506.4634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | 8.1106 | 6.4509 | 10.3632 | 7994.1907 | 18.6206 | 620.0661 | [5 empty] | 119.9336 | 125.8501 | 177.793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 507.4806 |  |  |  |  | 119.9089 | 125.6641 | 178.7322 | [7 empty] | -0.0263 | -0.443 | 0.4437 | 9404.2035 | 0.3212 | 507.2782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | 8.1175 | 6.4504 | 10.3683 | 7993.9972 | 18.5244 | 620.0795 | [5 empty] | 120.5088 | 126.4536 | 178.6456 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 508.1355 |  |  |  |  | 120.2893 | 125.9588 | 179.1064 | [7 empty] | 0.0803 | -0.4393 | 0.4465 | 9394.4955 | 0.4036 | 507.5988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | 8.1083 | 6.4458 | 10.3582 | 7996.3312 | 18.4844 | 620.5161 | [5 empty] | 121.0864 | 127.0597 | 179.5019 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 508.7904 |  |  |  |  | 120.9183 | 126.5961 | 180.0954 | [7 empty] | 0.0885 | -0.4717 | 0.4799 | 9401.1376 | 0.4323 | 508.2897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | 8.1069 | 6.4467 | 10.3577 | 7997.6895 | 18.4479 | 620.966 | [5 empty] | 121.6666 | 127.6685 | 180.3619 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 509.4453 |  |  |  |  | 121.417 | 127.3312 | 180.6747 | [7 empty] | -0.0454 | -0.2856 | 0.2892 | 9368.8293 | 0.2001 | 509.0828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | 8.0966 | 6.4598 | 10.3578 | 7998.1611 | 18.4179 | 621.4761 | [5 empty] | 122.2492 | 128.2799 | 181.2257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 510.1002 |  |  |  |  | 122.0656 | 127.9986 | 181.6626 | [7 empty] | -0.0395 | -0.302 | 0.3045 | 9371.9512 | 0.2118 | 509.7992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | 8.1008 | 6.462 | 10.3625 | 7999.2062 | 18.3861 | 621.9502 | [5 empty] | 122.8344 | 128.894 | 182.0932 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 510.7551 |  |  |  |  | 122.4812 | 128.5717 | 182.169 | [7 empty] | -0.1245 | -0.1802 | 0.219 | 9350.8215 | 0.1387 | 510.4118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | 8.1798 | 6.3593 | 10.361 | 8009.0555 | 18.3428 | 622.2202 | [5 empty] | 123.4222 | 129.5107 | 182.9645 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 511.41 |  |  |  |  | 123.06 | 129.1842 | 183.0604 | [7 empty] | -0.1329 | -0.1882 | 0.2304 | 9353.2259 | 0.1454 | 511.0636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | 8.1815 | 6.361 | 10.3633 | 8010.2225 | 18.3087 | 622.681 | [5 empty] | 124.0125 | 130.1302 | 183.8396 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 512.0649 |  |  |  |  | 123.5846 | 129.5797 | 184.0079 | [7 empty] | -0.0435 | -0.34 | 0.3428 | 9380.5914 | 0.2508 | 511.4831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | 8.282 | 6.2622 | 10.383 | 8018.8053 | 18.277 | 622.994 | [5 empty] | 124.6053 | 130.7523 | 184.7185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 512.7199 |  |  |  |  | 124.3257 | 130.3285 | 185.0751 | [7 empty] | -0.0175 | -0.3453 | 0.3458 | 9379.5121 | 0.2607 | 512.2741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | 8.2796 | 6.2713 | 10.3866 | 8019.245 | 18.2426 | 623.4587 | [5 empty] | 125.2008 | 131.3771 | 185.6011 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 513.3748 |  |  |  |  | 124.9396 | 130.8335 | 186.0288 | [7 empty] | 0.078 | -0.4428 | 0.4497 | 9393.9304 | 0.4041 | 512.8051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | 8.3018 | 6.3839 | 10.4725 | 8006.0571 | 18.2052 | 623.8714 | [5 empty] | 125.7988 | 132.0046 | 186.4877 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 514.0297 |  |  |  |  | 125.6198 | 131.5353 | 187.0725 | [7 empty] | 0.0813 | -0.4608 | 0.4679 | 9397.5322 | 0.4166 | 513.5402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | 8.281 | 6.3909 | 10.4603 | 8007.5555 | 18.1672 | 624.3387 | [5 empty] | 126.3994 | 132.6349 | 187.378 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 514.6846 |  |  |  |  | 126.1657 | 132.1664 | 187.5628 | [7 empty] | 0.0851 | -0.3154 | 0.3267 | 9364.056 | 0.3158 | 514.1981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | 8.2832 | 6.5236 | 10.5437 | 7993.0911 | 18.1342 | 624.8136 | [5 empty] | 127.0026 | 133.2678 | 188.2723 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 515.3395 |  |  |  |  | 126.9322 | 132.9682 | 188.6884 | [7 empty] | 0.0882 | -0.3122 | 0.3244 | 9362.9111 | 0.31 | 515.0298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | 8.2679 | 6.5377 | 10.5404 | 7993.5234 | 18.0973 | 625.2797 | [5 empty] | 127.6085 | 133.9036 | 189.1704 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 515.9944 |  |  |  |  | 127.3882 | 133.51 | 189.0505 | [7 empty] | 0.0877 | -0.1668 | 0.1884 | 9330.2473 | 0.2125 | 515.5893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | 8.2694 | 6.5401 | 10.543 | 7994.6761 | 18.0656 | 625.7549 | [5 empty] | 128.217 | 134.542 | 190.0724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 516.6493 |  |  |  |  | 128.2046 | 134.3638 | 190.2746 | [7 empty] | 0.0875 | -0.1726 | 0.1935 | 9331.4789 | 0.2078 | 516.4667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | 8.2591 | 6.5558 | 10.5447 | 7994.7814 | 18.0334 | 626.2453 | [5 empty] | 128.8281 | 135.1833 | 190.9783 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 517.3042 |  |  |  |  | 128.5677 | 134.6778 | 191.1155 | [7 empty] | 0.0919 | -0.3147 | 0.3278 | 9362.8209 | 0.3218 | 516.7882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | 8.2533 | 6.5491 | 10.536 | 7997.0984 | 17.9904 | 626.6497 | [5 empty] | 129.4418 | 135.8273 | 191.8882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 517.9591 |  |  |  |  | 129.6649 | 135.7677 | 192.9227 | [7 empty] | 0.1097 | -0.4103 | 0.4247 | 9382.5985 | 0.3949 | 517.8986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | 8.2509 | 6.561 | 10.5416 | 7997.3141 | 17.96 | 627.1403 | [5 empty] | 130.0582 | 136.4742 | 192.802 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 518.614 |  |  |  |  | 130.3293 | 136.4688 | 193.8374 | [7 empty] | 0.1165 | -0.3831 | 0.4005 | 9375.8069 | 0.3812 | 518.6086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | 8.2493 | 6.5797 | 10.5519 | 7996.6063 | 17.925 | 627.596 | [5 empty] | 130.6773 | 137.1238 | 193.7197 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 519.2689 |  |  |  |  | 130.574 | 136.7955 | 193.7947 | [7 empty] | 0.1244 | -0.2053 | 0.24 | 9335.5724 | 0.2694 | 518.9383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | 8.2415 | 6.5929 | 10.5541 | 7996.8833 | 17.8926 | 628.08 | [5 empty] | 131.2991 | 137.7762 | 194.6415 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 519.9238 |  |  |  |  | 131.0847 | 137.4528 | 193.8231 | [7 empty] | 0.1416 | 0.1111 | 0.18 | 9264.8359 | 0.1409 | 519.5995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | 8.2384 | 6.6016 | 10.5571 | 7997.3776 | 17.8562 | 628.5267 | [5 empty] | 131.9236 | 138.4315 | 195.5672 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 520.5787 |  |  |  |  | 131.5269 | 137.8735 | 194.6423 | [7 empty] | 0.1488 | 0.0307 | 0.152 | 9281.8204 | 0.1809 | 520.0212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | 8.2262 | 6.6174 | 10.5575 | 7997.4634 | 17.8195 | 628.9858 | [5 empty] | 132.5507 | 139.0896 | 196.4969 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 521.2336 |  |  |  |  | 132.5477 | 138.7598 | 197.1387 | [7 empty] | 0.1398 | -0.4051 | 0.4285 | 9378.3027 | 0.4204 | 520.9058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | 8.2272 | 6.6399 | 10.5723 | 7996.3591 | 17.792 | 629.4906 | [5 empty] | 133.1806 | 139.7506 | 197.4307 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 521.8885 |  |  |  |  | 133.1182 | 139.3497 | 197.8792 | [7 empty] | 0.1605 | -0.3741 | 0.4071 | 9369.6865 | 0.4192 | 521.4916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | 8.2246 | 6.65 | 10.5767 | 7996.6628 | 17.7557 | 629.9358 | [5 empty] | 133.8132 | 140.4144 | 198.3685 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 522.5434 |  |  |  |  | 133.8862 | 140.1736 | 198.824 | [7 empty] | 0.1746 | -0.2981 | 0.3455 | 9351.6896 | 0.3773 | 522.3062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | 8.2233 | 6.6632 | 10.584 | 7996.4032 | 17.7126 | 630.3308 | [5 empty] | 134.4486 | 141.0811 | 199.3104 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 523.1983 |  |  |  |  | 134.6089 | 140.957 | 199.6767 | [7 empty] | 0.1872 | -0.2104 | 0.2817 | 9331.4012 | 0.3309 | 523.0766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | 8.2274 | 6.678 | 10.5965 | 7995.9716 | 17.6816 | 630.8039 | [5 empty] | 135.0867 | 141.7507 | 200.2563 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 523.8532 |  |  |  |  | 135.2926 | 141.6809 | 200.5197 | [7 empty] | 0.2061 | -0.1497 | 0.2547 | 9316.6937 | 0.3127 | 523.7851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | 8.2261 | 6.6927 | 10.6047 | 7995.8032 | 17.6504 | 631.2835 | [5 empty] | 135.7276 | 142.4232 | 201.2064 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 524.5082 |  |  |  |  | 135.6463 | 141.9957 | 201.3204 | [7 empty] | 0.2064 | -0.2729 | 0.3421 | 9343.4429 | 0.3957 | 524.0922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | 8.1967 | 6.7382 | 10.6109 | 7994.5392 | 17.6729 | 632.1935 | [5 empty] | 136.3712 | 143.0986 | 202.1605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 525.1631 |  |  |  |  | 136.4084 | 142.8082 | 202.2897 | [7 empty] | 0.2193 | -0.212 | 0.305 | 9329.1103 | 0.3671 | 524.8818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | 8.2122 | 6.7401 | 10.624 | 7995.1126 | 17.6425 | 632.6514 | [5 empty] | 137.0177 | 143.7769 | 203.1188 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 525.818 |  |  |  |  | 136.7557 | 143.123 | 203.0203 | [7 empty] | 0.2234 | -0.3108 | 0.3827 | 9350.2241 | 0.4434 | 525.1867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | 8.2067 | 6.7372 | 10.6179 | 7995.5703 | 17.5391 | 632.6175 | [5 empty] | 137.6669 | 144.4582 | 204.0813 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 526.4729 |  |  |  |  | 137.6394 | 144.0719 | 204.0833 | [7 empty] | 0.2419 | -0.2165 | 0.3246 | 9328.2608 | 0.395 | 526.1019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | 8.1968 | 6.7511 | 10.6191 | 7995.7421 | 17.5012 | 633.0608 | [5 empty] | 138.3189 | 145.1424 | 205.0479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 527.1278 |  |  |  |  | 137.9499 | 144.3405 | 204.8508 | [7 empty] | 0.2386 | -0.3491 | 0.4228 | 9357.1896 | 0.4875 | 526.36 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | 8.194 | 6.7545 | 10.6191 | 7996.8917 | 17.4669 | 633.5187 | [5 empty] | 138.9738 | 145.8295 | 206.0186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 527.7827 |  |  |  |  | 139.0927 | 145.5005 | 206.6053 | [7 empty] | 0.2562 | -0.3891 | 0.4659 | 9364.3346 | 0.5173 | 527.4695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | 8.1926 | 6.7677 | 10.6264 | 7997.9747 | 17.4836 | 634.3405 | [5 empty] | 139.6315 | 146.5197 | 206.9936 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 528.4376 |  |  |  |  | 139.8749 | 146.3393 | 207.5329 | [7 empty] | 0.2749 | -0.3026 | 0.4088 | 9344.0654 | 0.4784 | 528.2667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | 8.1866 | 6.7824 | 10.6311 | 7997.899 | 17.4465 | 634.7829 | [5 empty] | 140.292 | 147.2128 | 207.9728 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 529.0925 |  |  |  |  | 140.6184 | 147.1203 | 208.4986 | [7 empty] | 0.2923 | -0.2571 | 0.3893 | 9332.8903 | 0.4674 | 529.0053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | 8.1835 | 6.7639 | 10.617 | 8001.5811 | 17.4118 | 635.2361 | [5 empty] | 140.9554 | 147.9089 | 208.9563 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 529.7474 |  |  |  |  | 141.257 | 147.7835 | 209.4216 | [7 empty] | 0.2995 | -0.2527 | 0.3919 | 9331.3347 | 0.4722 | 529.6296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | 8.1734 | 6.7572 | 10.6049 | 8004.1152 | 17.3727 | 635.6697 | [5 empty] | 141.6217 | 148.608 | 209.9439 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 530.4023 |  |  |  |  | 141.9235 | 148.4797 | 210.2926 | [7 empty] | 0.3168 | -0.2161 | 0.3835 | 9322.1744 | 0.4686 | 530.2823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | 8.1649 | 6.7407 | 10.5878 | 8007.6086 | 17.3289 | 636.0659 | [5 empty] | 142.2908 | 149.3102 | 210.9359 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 531.0572 |  |  |  |  | 142.6565 | 149.2421 | 211.2629 | [7 empty] | 0.3364 | -0.1819 | 0.3824 | 9313.4074 | 0.4695 | 530.9938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | 8.1552 | 6.7351 | 10.5768 | 8010.1154 | 17.2956 | 636.5395 | [5 empty] | 142.9629 | 150.0154 | 211.9321 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 531.7121 |  |  |  |  | 143.1323 | 149.8246 | 212.1701 | [7 empty] | 0.2518 | -0.2 | 0.3215 | 9323.5456 | 0.3904 | 531.5352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | 8.1556 | 6.7158 | 10.5649 | 8013.5778 | 17.2551 | 636.9444 | [5 empty] | 143.6378 | 150.7236 | 212.9327 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 532.367 |  |  |  |  | 143.8061 | 150.4899 | 213.0588 | [7 empty] | 0.2943 | -0.1874 | 0.3489 | 9317.6525 | 0.4285 | 532.1512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | 8.1552 | 6.7107 | 10.5613 | 8015.6094 | 17.2222 | 637.4058 | [5 empty] | 144.3156 | 151.4349 | 213.9376 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 533.0219 |  |  |  |  | 144.2263 | 151.0164 | 213.8928 | [7 empty] | 0.2074 | -0.2071 | 0.2931 | 9328.2723 | 0.3524 | 532.6369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | 8.1577 | 6.69 | 10.5501 | 8019.1643 | 17.1834 | 637.8192 | [5 empty] | 144.9964 | 152.1493 | 214.9468 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 533.6768 |  |  |  |  | 145.0031 | 151.7631 | 214.8882 | [7 empty] | 0.274 | -0.1946 | 0.336 | 9320.6093 | 0.4131 | 533.3231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | 8.1455 | 6.6857 | 10.5379 | 8021.3514 | 17.1376 | 638.2058 | [5 empty] | 145.6802 | 152.8667 | 215.9603 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 534.3317 |  |  |  |  | 145.5653 | 152.4423 | 215.0133 | [7 empty] | 0.3087 | 0.0796 | 0.3188 | 9260.6648 | 0.3209 | 533.9446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | 8.1349 | 6.6671 | 10.5179 | 8025.2984 | 17.1006 | 638.652 | [5 empty] | 146.3668 | 153.5873 | 216.9783 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 534.9866 |  |  |  |  | 146.1442 | 153.1046 | 215.1214 | [7 empty] | 0.372 | 0.3473 | 0.5089 | 9200.9752 | 0.3442 | 534.5482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | 8.1263 | 6.6654 | 10.5102 | 8027.2839 | 17.0675 | 639.1238 | [5 empty] | 147.0565 | 154.3109 | 218.0006 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 535.6415 |  |  |  |  | 147.1007 | 154.209 | 219.1613 | [7 empty] | -0.0471 | -0.4256 | 0.4282 | 9393.1522 | 0.2892 | 535.5494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | 8.1029 | 6.6731 | 10.497 | 8028.7438 | 17.0288 | 639.5794 | [5 empty] | 147.7491 | 155.0377 | 219.0274 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 536.2964 |  |  |  |  | 147.7798 | 154.881 | 220.4463 | [7 empty] | -0.0571 | -0.5338 | 0.5368 | 9416.7646 | 0.3632 | 536.1554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | 8.1182 | 6.8066 | 10.5941 | 8014.0053 | 16.9929 | 639.9949 | [5 empty] | 148.4447 | 155.7677 | 220.0586 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 536.9513 |  |  |  |  | 148.4827 | 155.5628 | 221.4014 | [7 empty] | -0.0084 | -0.5354 | 0.5355 | 9413.2431 | 0.393 | 536.7678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | 8.1034 | 6.8188 | 10.5907 | 8014.6414 | 16.9581 | 640.4635 | [5 empty] | 149.1433 | 156.5007 | 221.0942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 537.6062 |  |  |  |  | 149.0648 | 156.2252 | 222.4581 | [7 empty] | -0.068 | -0.5668 | 0.5709 | 9424.1814 | 0.3827 | 537.3603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | 8.1092 | 6.9453 | 10.6769 | 8001.2706 | 16.9236 | 640.9014 | [5 empty] | 149.8449 | 157.237 | 222.1343 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 538.261 |  |  |  |  | 149.7444 | 156.9124 | 223.3786 | [7 empty] | -0.0393 | -0.5522 | 0.5536 | 9418.6991 | 0.3881 | 537.9727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | 8.1046 | 6.9539 | 10.6791 | 8001.8981 | 16.8901 | 641.3625 | [5 empty] | 150.5496 | 157.9764 | 223.1789 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 538.9159 |  |  |  |  | 150.2632 | 157.5252 | 224.2905 | [7 empty] | -0.1031 | -0.5586 | 0.568 | 9424.6257 | 0.3642 | 538.5167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | 8.0985 | 6.9619 | 10.6796 | 8002.5644 | 16.8519 | 641.7914 | [5 empty] | 151.2573 | 158.719 | 224.228 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 539.5708 |  |  |  |  | 150.8722 | 158.1416 | 225.2442 | [7 empty] | -0.0946 | -0.5853 | 0.5929 | 9429.4313 | 0.3896 | 539.0619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | 8.0909 | 6.9771 | 10.6837 | 8002.6456 | 16.8216 | 642.2794 | [5 empty] | 151.968 | 159.4648 | 225.2817 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 540.2257 |  |  |  |  | 151.6022 | 158.8562 | 226.1569 | [7 empty] | -0.0385 | -0.5589 | 0.5602 | 9419.4116 | 0.3994 | 539.6916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | 8.0864 | 6.9787 | 10.6814 | 8002.6146 | 16.7234 | 642.272 | [5 empty] | 152.6819 | 160.2138 | 226.3399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 540.8806 |  |  |  |  | 152.3252 | 159.5664 | 227.1142 | [7 empty] | 0.0082 | -0.548 | 0.5481 | 9413.4287 | 0.4209 | 540.3147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | 8.0854 | 6.9918 | 10.6891 | 8002.5885 | 16.6905 | 642.7302 | [5 empty] | 153.3987 | 160.9661 | 227.4026 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 541.5355 |  |  |  |  | 153.0226 | 160.262 | 228.0207 | [7 empty] | 0.0484 | -0.5268 | 0.529 | 9405.7726 | 0.4349 | 540.9226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | 8.0684 | 7.0144 | 10.6912 | 8003.4343 | 16.7138 | 643.6192 | [5 empty] | 154.1187 | 161.7216 | 228.4699 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 542.1904 |  |  |  |  | 154.3109 | 161.6718 | 229.9973 | [7 empty] | 0.0019 | -0.5139 | 0.5139 | 9406.1056 | 0.3814 | 542.1473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | 8.0664 | 7.0251 | 10.6967 | 8003.6466 | 16.6776 | 644.0552 | [5 empty] | 154.8418 | 162.4803 | 229.5418 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 542.8453 |  |  |  |  | 155.0469 | 162.3953 | 230.9982 | [7 empty] | 0.0452 | -0.5108 | 0.5128 | 9402.0818 | 0.4093 | 542.7721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | 8.0652 | 7.0149 | 10.6891 | 8004.7842 | 16.5786 | 644.035 | [5 empty] | 155.568 | 163.2424 | 230.6184 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 543.5002 |  |  |  |  | 155.6561 | 163.1352 | 232.1002 | [7 empty] | -0.0456 | -0.5171 | 0.5191 | 9409.8426 | 0.3551 | 543.4082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | 8.0571 | 7.0411 | 10.7002 | 8003.5908 | 16.5458 | 644.5038 | [5 empty] | 156.2974 | 164.0077 | 231.6996 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 544.1551 |  |  |  |  | 156.3474 | 163.8091 | 232.9378 | [7 empty] | 0.0118 | -0.486 | 0.4862 | 9398.9948 | 0.3681 | 543.9854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | 8.1405 | 6.9583 | 10.7091 | 8011.8524 | 16.5693 | 645.2325 | [5 empty] | 157.0298 | 164.7763 | 232.7854 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 544.8099 |  |  |  |  | 156.8925 | 164.4674 | 233.9831 | [7 empty] | -0.0742 | -0.5115 | 0.5169 | 9410.4096 | 0.3387 | 544.5471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | 8.139 | 6.9792 | 10.7215 | 8010.8576 | 16.5323 | 645.6599 | [5 empty] | 157.7655 | 165.5482 | 233.876 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 545.4648 |  |  |  |  | 157.5896 | 165.1561 | 234.9128 | [7 empty] | -0.0333 | -0.5014 | 0.5025 | 9405.1132 | 0.3537 | 545.1325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | 8.1546 | 6.9795 | 10.7337 | 8010.2623 | 16.4434 | 645.6826 | [5 empty] | 158.5043 | 166.3235 | 234.9712 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 546.1197 |  |  |  |  | 157.9572 | 165.4737 | 235.7256 | [7 empty] | -0.0239 | -0.6172 | 0.6177 | 9428.3859 | 0.4544 | 545.4017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | 8.2423 | 6.8658 | 10.7273 | 8020.432 | 16.406 | 645.9562 | [5 empty] | 159.2463 | 167.1021 | 236.0711 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 546.7746 |  |  |  |  | 159.231 | 166.4964 | 236.7739 | [7 empty] | 0.2835 | -0.5258 | 0.5974 | 9386.7594 | 0.6295 | 546.2654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | 8.2253 | 6.9015 | 10.7371 | 8019.7647 | 16.4281 | 646.8388 | [5 empty] | 159.9915 | 167.884 | 237.1758 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 547.4295 |  |  |  |  | 160.4939 | 167.6447 | 238.2256 | [7 empty] | 0.4484 | -0.4895 | 0.6638 | 9367.1805 | 0.7622 | 547.2293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | 8.2081 | 6.9084 | 10.7284 | 8021.0341 | 16.3905 | 647.2866 | [5 empty] | 160.7398 | 168.6693 | 238.2853 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 548.0843 |  |  |  |  | 160.7193 | 168.1668 | 238.735 | [7 empty] | 0.2442 | -0.3932 | 0.4629 | 9362.1386 | 0.5033 | 547.6656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | 8.2171 | 6.9106 | 10.7367 | 8021.7558 | 16.3577 | 647.7253 | [5 empty] | 161.4915 | 169.458 | 239.3995 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 548.7392 |  |  |  |  | 161.4959 | 168.9286 | 239.7738 | [7 empty] | 0.2914 | -0.386 | 0.4837 | 9357.1793 | 0.5447 | 548.3 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | 8.2074 | 6.9148 | 10.732 | 8023.0199 | 16.3213 | 648.1692 | [5 empty] | 162.2463 | 170.2501 | 240.5185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 549.3941 |  |  |  |  | 162.0491 | 169.6181 | 240.8087 | [7 empty] | 0.1948 | -0.3929 | 0.4385 | 9365.391 | 0.4588 | 548.8718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | 8.2013 | 6.9417 | 10.7447 | 8021.4731 | 16.2808 | 648.5766 | [5 empty] | 163.0044 | 171.0456 | 241.6423 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 550.049 |  |  |  |  | 162.8358 | 170.3995 | 241.8404 | [7 empty] | 0.239 | -0.3746 | 0.4443 | 9358.3977 | 0.4884 | 549.5173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | 8.1949 | 6.941 | 10.7394 | 8023.054 | 16.2413 | 648.9919 | [5 empty] | 163.7658 | 171.8446 | 242.771 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 550.7039 |  |  |  |  | 164.1906 | 171.8195 | 243.8736 | [7 empty] | 0.2358 | -0.381 | 0.4481 | 9359.7125 | 0.4818 | 550.6833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | 8.1872 | 6.9497 | 10.7391 | 8023.7979 | 16.2082 | 649.4552 | [5 empty] | 164.5304 | 172.6469 | 243.9045 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 551.3587 |  |  |  |  | 164.6716 | 172.4255 | 244.8323 | [7 empty] | 0.1413 | -0.401 | 0.4252 | 9370.378 | 0.4082 | 551.1783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | 8.1798 | 6.9683 | 10.7456 | 8024.5005 | 16.2255 | 650.2847 | [5 empty] | 165.2984 | 173.4527 | 245.0429 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 552.0136 |  |  |  |  | 165.4319 | 173.2068 | 245.8823 | [7 empty] | 0.1608 | -0.3857 | 0.4179 | 9365.7735 | 0.4152 | 551.814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | 8.1697 | 6.9773 | 10.7437 | 8025.1885 | 16.187 | 650.7126 | [5 empty] | 166.0696 | 174.262 | 246.1862 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 552.6685 |  |  |  |  | 166.0029 | 173.8883 | 246.9557 | [7 empty] | 0.0809 | -0.4096 | 0.4175 | 9376.134 | 0.3645 | 552.3664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | 8.1694 | 6.9788 | 10.7444 | 8026.2476 | 16.1472 | 651.1139 | [5 empty] | 166.8442 | 175.0748 | 247.3345 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 553.3233 |  |  |  |  | 166.6712 | 174.5828 | 247.8861 | [7 empty] | 0.0925 | -0.3944 | 0.4051 | 9372.1413 | 0.3654 | 552.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | 8.1678 | 6.9744 | 10.7404 | 8026.717 | 16.0483 | 651.0865 | [5 empty] | 167.6221 | 175.891 | 248.4876 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 553.9782 |  |  |  |  | 167.3085 | 175.2683 | 248.4243 | [7 empty] | 0.1323 | -0.2662 | 0.2973 | 9343.5729 | 0.3162 | 553.4788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | 8.1628 | 6.9977 | 10.7517 | 8025.5144 | 16.0071 | 651.4852 | [5 empty] | 168.4033 | 176.7108 | 249.6458 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 554.6331 |  |  |  |  | 168.0705 | 176.0479 | 249.5042 | [7 empty] | 0.1504 | -0.2611 | 0.3014 | 9341.2057 | 0.3307 | 554.1037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | 8.1568 | 6.9919 | 10.7433 | 8027.7312 | 15.9714 | 651.9251 | [5 empty] | 169.1879 | 177.5341 | 250.8089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 555.2879 |  |  |  |  | 168.6964 | 176.7604 | 250.0687 | [7 empty] | 0.1606 | -0.1267 | 0.2045 | 9313.8056 | 0.2635 | 554.6726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | 8.1425 | 7.0098 | 10.7442 | 8027.6158 | 15.9336 | 652.3636 | [5 empty] | 169.9759 | 178.361 | 251.977 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 555.9428 |  |  |  |  | 170.0795 | 178.2209 | 252.0777 | [7 empty] | 0.1593 | -0.1095 | 0.1932 | 9310.464 | 0.2339 | 555.8321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | 8.1362 | 7.0255 | 10.7497 | 8028.5796 | 15.95 | 653.1837 | [5 empty] | 170.7672 | 179.1914 | 253.1501 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 556.5977 |  |  |  |  | 170.799 | 178.9874 | 253.1814 | [7 empty] | 0.1473 | -0.1142 | 0.1864 | 9312.1985 | 0.2247 | 556.4371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | 8.1401 | 7.0203 | 10.7493 | 8029.0018 | 15.8564 | 653.1833 | [5 empty] | 171.562 | 180.0253 | 254.3283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 557.2525 |  |  |  |  | 171.4385 | 179.6651 | 254.1143 | [7 empty] | 0.1448 | -0.1063 | 0.1796 | 9310.8073 | 0.2205 | 556.97 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | 8.1217 | 7.0471 | 10.7528 | 8029.3216 | 15.8746 | 654.0371 | [5 empty] | 172.3601 | 180.8629 | 255.5115 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 557.9074 |  |  |  |  | 172.1976 | 180.4507 | 255.2448 | [7 empty] | 0.1505 | -0.113 | 0.1882 | 9311.6961 | 0.2314 | 557.5855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | 8.1179 | 7.0623 | 10.76 | 8028.9258 | 15.8317 | 654.4188 | [5 empty] | 173.1618 | 181.704 | 256.6998 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 558.5623 |  |  |  |  | 172.9687 | 181.3023 | 256.3416 | [7 empty] | 0.1298 | -0.0783 | 0.1516 | 9306.3263 | 0.1902 | 558.2499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | 8.1127 | 7.0784 | 10.7667 | 8028.6397 | 15.7954 | 654.8509 | [5 empty] | 173.9668 | 182.5488 | 257.8933 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 559.2171 |  |  |  |  | 173.5836 | 181.9523 | 257.2584 | [7 empty] | 0.1261 | -0.0772 | 0.1479 | 9306.3745 | 0.1933 | 558.755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | 8.1134 | 7.0693 | 10.7612 | 8030.8573 | 15.7576 | 655.263 | [5 empty] | 174.7753 | 183.3972 | 259.0918 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 559.872 |  |  |  |  | 174.9533 | 183.1926 | 259.3498 | [7 empty] | 0.2372 | -0.1916 | 0.3049 | 9320.9623 | 0.3631 | 559.7143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | 8.1005 | 7.0834 | 10.7607 | 8030.9904 | 15.7145 | 655.6581 | [5 empty] | 175.5873 | 184.2492 | 260.2955 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 560.5268 |  |  |  |  | 175.5825 | 183.6752 | 260.3551 | [7 empty] | 0.3351 | -0.2994 | 0.4494 | 9335.2222 | 0.5314 | 560.086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | 8.0917 | 7.0733 | 10.7474 | 8033.6054 | 15.6707 | 656.0424 | [5 empty] | 176.4028 | 185.1049 | 261.5044 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 561.1817 |  |  |  |  | 176.2515 | 184.3894 | 261.3085 | [7 empty] | 0.3317 | -0.2819 | 0.4353 | 9331.9876 | 0.52 | 560.6343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | 8.0895 | 7.0482 | 10.7292 | 8037.6236 | 15.629 | 656.4299 | [5 empty] | 177.2218 | 185.9643 | 262.7185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 561.8365 |  |  |  |  | 176.9689 | 185.1427 | 262.3192 | [7 empty] | 0.3369 | -0.266 | 0.4293 | 9328.4859 | 0.5181 | 561.2105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | 8.0816 | 7.1772 | 10.8085 | 8025.027 | 15.5938 | 656.8693 | [5 empty] | 178.0442 | 186.8274 | 263.9378 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 562.4914 |  |  |  |  | 177.7282 | 185.9601 | 263.4665 | [7 empty] | 0.3211 | -0.2613 | 0.414 | 9328.6164 | 0.5003 | 561.8333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | 8.0756 | 7.1718 | 10.8004 | 8027.0548 | 15.553 | 657.2693 | [5 empty] | 178.8703 | 187.6942 | 265.1623 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 563.1462 |  |  |  |  | 179.1445 | 187.4492 | 265.4919 | [7 empty] | 0.3267 | -0.2378 | 0.4041 | 9323.5987 | 0.4821 | 562.9614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | 8.0825 | 7.2721 | 10.8725 | 8016.7993 | 15.5079 | 657.6093 | [5 empty] | 179.6998 | 188.5646 | 266.3921 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 563.8011 |  |  |  |  | 179.832 | 188.1864 | 266.5211 | [7 empty] | 0.3154 | -0.2325 | 0.3918 | 9323.2935 | 0.4684 | 563.5169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | 8.0676 | 7.2792 | 10.8661 | 8017.8959 | 15.4694 | 658.0396 | [5 empty] | 180.533 | 189.4389 | 267.6271 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 564.4559 |  |  |  |  | 180.5871 | 188.9688 | 267.607 | [7 empty] | 0.3246 | -0.2273 | 0.3963 | 9321.6446 | 0.4759 | 564.1042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | 8.0719 | 7.2669 | 10.861 | 8020.3172 | 15.4324 | 658.4494 | [5 empty] | 181.3697 | 190.3169 | 268.8675 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 565.1108 |  |  |  |  | 181.2204 | 189.7807 | 267.7761 | [7 empty] | 0.3279 | 0.0597 | 0.3333 | 9266.6282 | 0.3423 | 564.7112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | 7.9623 | 7.3544 | 10.8391 | 8016.613 | 15.3876 | 658.9872 | [5 empty] | 182.21 | 191.1986 | 270.1132 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 565.7656 |  |  |  |  | 181.7263 | 190.4548 | 267.7352 | [7 empty] | 0.3363 | 0.3498 | 0.4853 | 9211.5149 | 0.3133 | 565.2134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | 7.9546 | 7.3462 | 10.8279 | 8019.0141 | 15.3463 | 659.386 | [5 empty] | 183.0539 | 192.0842 | 271.3642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 566.4204 |  |  |  |  | 182.5634 | 191.3225 | 268.9383 | [7 empty] | 0.3463 | 0.3543 | 0.4954 | 9210.196 | 0.3217 | 565.8574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | 7.8446 | 7.4572 | 10.8235 | 8012.83 | 15.3045 | 659.9376 | [5 empty] | 183.9014 | 192.9735 | 272.6206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 567.0753 |  |  |  |  | 183.257 | 192.4677 | 273.4822 | [7 empty] | -0.3132 | -0.4217 | 0.5253 | 9402.1669 | 0.3028 | 566.7032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | 7.9445 | 7.3612 | 10.8306 | 8020.3087 | 15.272 | 660.2308 | [5 empty] | 184.7526 | 193.8667 | 273.8824 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 567.7301 |  |  |  |  | 183.8988 | 193.2135 | 274.0562 | [7 empty] | -0.3109 | -0.2819 | 0.4197 | 9374.8255 | 0.2862 | 567.2515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | 7.9266 | 7.3733 | 10.8257 | 8020.9167 | 15.2305 | 660.6417 | [5 empty] | 185.6074 | 194.7637 | 275.1496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 568.3849 |  |  |  |  | 184.6017 | 193.9497 | 275.1059 | [7 empty] | -0.3102 | -0.2841 | 0.4206 | 9375.0779 | 0.2909 | 567.7909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | 8.0256 | 7.2618 | 10.8233 | 8030.0352 | 15.1955 | 660.9118 | [5 empty] | 186.4659 | 195.6645 | 276.4223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 569.0398 |  |  |  |  | 185.3376 | 194.7138 | 276.1885 | [7 empty] | -0.3038 | -0.285 | 0.4166 | 9374.6979 | 0.2909 | 568.3487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | 8.0183 | 7.2904 | 10.8371 | 8028.4729 | 15.1581 | 661.3341 | [5 empty] | 187.3281 | 196.5692 | 277.7004 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 569.6946 |  |  |  |  | 186.136 | 195.5494 | 277.3399 | [7 empty] | -0.2981 | -0.2765 | 0.4066 | 9372.5451 | 0.2889 | 568.9563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | 8.0123 | 7.3085 | 10.8448 | 8027.9518 | 15.1189 | 661.7409 | [5 empty] | 188.1939 | 197.4778 | 278.984 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 570.3494 |  |  |  |  | 187.5767 | 196.8646 | 279.519 | [7 empty] | -0.188 | -0.3803 | 0.4242 | 9384.7644 | 0.2383 | 569.9078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | 7.9998 | 7.323 | 10.8454 | 8028.1278 | 15.0806 | 662.1656 | [5 empty] | 189.0635 | 198.3902 | 280.2731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 571.0043 |  |  |  |  | 188.3005 | 197.6148 | 280.5718 | [7 empty] | -0.1799 | -0.3783 | 0.4189 | 9383.706 | 0.2417 | 570.448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | 7.9957 | 7.3058 | 10.8308 | 8031.3463 | 15.0409 | 662.5672 | [5 empty] | 189.9368 | 199.3066 | 281.5677 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 571.6591 |  |  |  |  | 189.7253 | 198.8981 | 282.7547 | [7 empty] | -0.0653 | -0.4956 | 0.4999 | 9398.1713 | 0.3266 | 571.3675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | 7.9958 | 7.2923 | 10.8217 | 8034.0141 | 15.0028 | 662.9736 | [5 empty] | 190.8139 | 200.227 | 282.8678 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 572.3139 |  |  |  |  | 190.4356 | 199.6552 | 283.8394 | [7 empty] | -0.0757 | -0.4976 | 0.5033 | 9399.0828 | 0.3261 | 571.9075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | 7.99 | 7.4237 | 10.9065 | 8021.2732 | 14.9673 | 663.3955 | [5 empty] | 191.6947 | 201.1512 | 284.1736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 572.9687 |  |  |  |  | 191.0287 | 200.3818 | 285.0214 | [7 empty] | -0.1699 | -0.5296 | 0.5562 | 9411.3968 | 0.3248 | 572.4238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | 7.9814 | 7.4025 | 10.8858 | 8024.9766 | 14.9209 | 663.7565 | [5 empty] | 192.5793 | 202.0794 | 285.4849 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 573.6236 |  |  |  |  | 191.8567 | 201.2342 | 286.2161 | [7 empty] | -0.1563 | -0.5272 | 0.5499 | 9409.8125 | 0.3275 | 573.0274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | 7.9791 | 7.5186 | 10.9633 | 8014.9863 | 14.9389 | 664.5653 | [5 empty] | 193.4677 | 203.0117 | 286.8019 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 574.2784 |  |  |  |  | 193.0643 | 202.6408 | 288.2731 | [7 empty] | -0.2654 | -0.5319 | 0.5945 | 9417.721 | 0.3205 | 574.0182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | 7.9747 | 7.5186 | 10.9601 | 8015.2233 | 14.8479 | 664.5872 | [5 empty] | 194.3599 | 203.9479 | 288.1245 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 574.9332 |  |  |  |  | 193.7737 | 203.453 | 288.8826 | [7 empty] | -0.2532 | -0.3808 | 0.4573 | 9388.0346 | 0.2567 | 574.5874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | 7.9632 | 7.5299 | 10.9596 | 8015.7196 | 14.8102 | 665.0121 | [5 empty] | 195.2559 | 204.8881 | 289.4528 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 575.588 |  |  |  |  | 194.5268 | 204.2274 | 289.9871 | [7 empty] | -0.2423 | -0.3841 | 0.4541 | 9387.7962 | 0.2571 | 575.1281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | 7.9542 | 7.5093 | 10.9389 | 8020.7367 | 14.8267 | 665.8363 | [5 empty] | 196.1557 | 205.8323 | 290.7867 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 576.2428 |  |  |  |  | 195.2109 | 205.0054 | 290.6151 | [7 empty] | -0.2322 | -0.2524 | 0.3429 | 9362.2287 | 0.2266 | 575.6695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | 7.9431 | 7.4892 | 10.917 | 8024.5331 | 14.7858 | 666.2411 | [5 empty] | 197.0594 | 206.7806 | 292.1264 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 576.8976 |  |  |  |  | 195.8943 | 205.7058 | 291.613 | [7 empty] | -0.2206 | -0.2555 | 0.3376 | 9361.9629 | 0.2311 | 576.1553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | 7.9349 | 7.4947 | 10.9148 | 8024.3576 | 14.696 | 666.2757 | [5 empty] | 197.967 | 207.7329 | 293.4718 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 577.5524 |  |  |  |  | 197.4292 | 207.3443 | 293.7878 | [7 empty] | -0.224 | -0.2148 | 0.3104 | 9354.3981 | 0.2028 | 577.2856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | 7.9354 | 7.4996 | 10.9186 | 8025.1527 | 14.6646 | 666.7261 | [5 empty] | 198.8785 | 208.6894 | 294.823 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 578.2072 |  |  |  |  | 198.282 | 208.2605 | 295.0304 | [7 empty] | -0.233 | -0.1988 | 0.3063 | 9351.9063 | 0.2111 | 577.914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | 7.9256 | 7.5328 | 10.9342 | 8024.454 | 14.6826 | 667.5558 | [5 empty] | 199.7938 | 209.6499 | 296.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 578.862 |  |  |  |  | 199.0606 | 209.0879 | 296.1224 | [7 empty] | -0.2312 | -0.1772 | 0.2913 | 9347.7005 | 0.2139 | 578.4793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | 7.91 | 7.5387 | 10.927 | 8025.7065 | 14.6454 | 667.9916 | [5 empty] | 200.7131 | 210.6145 | 297.5427 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 579.5168 |  |  |  |  | 199.6029 | 209.8003 | 296.1151 | [7 empty] | -0.2204 | 0.1026 | 0.2431 | 9295.4456 | 0.3032 | 578.9643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | 7.9103 | 7.5436 | 10.9307 | 8025.2699 | 14.5577 | 668.0253 | [5 empty] | 201.6363 | 211.5833 | 298.9113 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 580.1716 |  |  |  |  | 201.0025 | 211.4265 | 297.3341 | [7 empty] | -0.212 | 0.3989 | 0.4518 | 9241.2003 | 0.4629 | 580.0659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | 7.8004 | 7.538 | 10.8474 | 8031.0552 | 14.4859 | 668.3688 | [5 empty] | 202.5635 | 212.5562 | 300.2858 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 580.8264 |  |  |  |  | 202.2813 | 212.1534 | 301.5901 | [7 empty] | -0.1318 | -0.4992 | 0.5164 | 9400.578 | 0.3027 | 580.5557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | 7.7905 | 7.5587 | 10.8548 | 8030.4977 | 14.4499 | 668.7998 | [5 empty] | 203.4947 | 213.5333 | 301.6662 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 581.4812 |  |  |  |  | 202.9834 | 212.9133 | 302.6391 | [7 empty] | -0.1453 | -0.4899 | 0.511 | 9399.5766 | 0.2977 | 581.066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | 7.6841 | 7.5325 | 10.7603 | 8039.6462 | 14.439 | 669.5884 | [5 empty] | 204.4298 | 214.5146 | 303.0524 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 582.136 |  |  |  |  | 203.7405 | 213.5124 | 303.8304 | [7 empty] | -0.0448 | -0.5951 | 0.5968 | 9412.4269 | 0.4158 | 581.4673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | 7.6852 | 7.6525 | 10.8454 | 8027.9716 | 14.4017 | 669.9727 | [5 empty] | 205.3689 | 215.5 | 304.4446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 582.7908 |  |  |  |  | 205.32 | 214.6685 | 304.8428 | [7 empty] | 0.3777 | -0.4734 | 0.6056 | 9362.1284 | 0.6725 | 582.2385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | 7.6788 | 7.6381 | 10.8308 | 8031.0221 | 14.3663 | 670.4076 | [5 empty] | 206.3121 | 216.4897 | 305.8428 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 583.4456 |  |  |  |  | 205.8808 | 215.411 | 304.8254 | [7 empty] | 0.3859 | -0.1832 | 0.4272 | 9308.5386 | 0.519 | 582.7318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | 7.6742 | 7.7769 | 10.9259 | 8017.7471 | 14.3338 | 670.8302 | [5 empty] | 207.2593 | 217.4836 | 307.2469 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 584.1004 |  |  |  |  | 207.7151 | 217.1839 | 308.303 | [7 empty] | 0.3839 | -0.4459 | 0.5884 | 9356.4033 | 0.6563 | 583.9033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | 7.6708 | 7.7569 | 10.9092 | 8021.1998 | 14.2948 | 671.2348 | [5 empty] | 208.2105 | 218.4818 | 308.6571 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 584.7552 |  |  |  |  | 208.2895 | 217.9305 | 309.4036 | [7 empty] | 0.2775 | -0.4451 | 0.5245 | 9363.0251 | 0.5554 | 584.3939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | 7.7554 | 7.6301 | 10.8795 | 8032.2465 | 14.2555 | 671.507 | [5 empty] | 209.1658 | 219.4842 | 310.0733 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 585.41 |  |  |  |  | 209.0457 | 218.7569 | 310.4881 | [7 empty] | 0.2629 | -0.4201 | 0.4956 | 9359.3073 | 0.5278 | 584.9352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | 7.7558 | 7.6202 | 10.8729 | 8034.4161 | 14.2154 | 671.8933 | [5 empty] | 210.1252 | 220.4909 | 311.4955 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 586.0648 |  |  |  |  | 209.7534 | 219.5864 | 311.8259 | [7 empty] | 0.1837 | -0.4546 | 0.4903 | 9370.5938 | 0.481 | 585.4766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | 7.8308 | 7.5212 | 10.8577 | 8042.9615 | 14.1792 | 672.1913 | [5 empty] | 211.0887 | 221.502 | 312.9238 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 586.7195 |  |  |  |  | 211.3085 | 221.2412 | 314.0413 | [7 empty] | 0.1802 | -0.4195 | 0.4566 | 9364.2148 | 0.4463 | 586.5509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | 7.8261 | 7.4887 | 10.8319 | 8047.7115 | 14.1376 | 672.5775 | [5 empty] | 212.0563 | 222.5173 | 314.3583 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 587.3743 |  |  |  |  | 212.1192 | 222.0977 | 315.2059 | [7 empty] | 0.1807 | -0.4065 | 0.4449 | 9361.7258 | 0.4392 | 587.1041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | 7.8263 | 7.4868 | 10.8307 | 8047.9843 | 14.0495 | 672.6048 | [5 empty] | 213.0281 | 223.537 | 315.7988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 588.0291 |  |  |  |  | 212.9782 | 222.9855 | 316.4337 | [7 empty] | 0.1925 | -0.4 | 0.4439 | 9359.6847 | 0.4468 | 587.6753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | 7.8225 | 7.6083 | 10.9123 | 8036.4875 | 14.015 | 673.0173 | [5 empty] | 214.004 | 224.5611 | 317.2456 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 588.6839 |  |  |  |  | 213.7295 | 223.7679 | 317.4839 | [7 empty] | 0.2021 | -0.3857 | 0.4354 | 9356.3994 | 0.4497 | 588.1769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | 7.8157 | 7.6108 | 10.9091 | 8037.7122 | 13.978 | 673.4359 | [5 empty] | 214.9841 | 225.5895 | 318.6985 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 589.3386 |  |  |  |  | 215.1272 | 225.0233 | 319.6621 | [7 empty] | 0.3032 | -0.5036 | 0.5878 | 9371.1171 | 0.6151 | 588.9785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | 7.818 | 7.7577 | 11.0138 | 8023.3953 | 13.9465 | 673.8516 | [5 empty] | 215.9684 | 226.6224 | 320.1576 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 589.9934 |  |  |  |  | 215.9854 | 225.9022 | 320.8641 | [7 empty] | 0.3216 | -0.4942 | 0.5896 | 9368.1311 | 0.6276 | 589.5371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | 7.8092 | 7.7644 | 11.0122 | 8024.4027 | 13.9156 | 674.317 | [5 empty] | 216.9569 | 227.6596 | 321.623 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 590.6482 |  |  |  |  | 217.439 | 227.2914 | 322.6462 | [7 empty] | 0.4326 | -0.458 | 0.63 | 9354.4247 | 0.7089 | 590.416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | 7.6892 | 7.7726 | 10.9333 | 8029.23 | 13.8516 | 674.7301 | [5 empty] | 217.9496 | 228.7013 | 323.0946 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 591.3029 |  |  |  |  | 218.1996 | 228.068 | 323.7404 | [7 empty] | 0.4467 | -0.458 | 0.6398 | 9353.464 | 0.7243 | 590.9052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | 7.6838 | 7.7837 | 10.9374 | 8029.4929 | 13.8152 | 675.1469 | [5 empty] | 218.9466 | 229.7474 | 324.5725 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 591.9577 |  |  |  |  | 218.9402 | 228.9236 | 324.4105 | [7 empty] | 0.4497 | -0.316 | 0.5496 | 9327.8892 | 0.6475 | 591.4423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | 7.5853 | 7.7842 | 10.8688 | 8034.1859 | 13.7504 | 675.5152 | [5 empty] | 219.9478 | 230.7981 | 326.0567 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 592.6124 |  |  |  |  | 219.702 | 229.7141 | 325.5124 | [7 empty] | 0.4564 | -0.3124 | 0.5531 | 9326.7805 | 0.6555 | 591.9369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | 7.5703 | 7.7873 | 10.8605 | 8035.6373 | 13.711 | 675.9273 | [5 empty] | 220.9533 | 231.8531 | 327.5473 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 593.2672 |  |  |  |  | 221.313 | 231.4186 | 327.8308 | [7 empty] | 0.4544 | -0.2876 | 0.5378 | 9322.4499 | 0.6324 | 592.9979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | 7.6744 | 7.8155 | 10.9535 | 8029.6253 | 13.6813 | 676.2003 | [5 empty] | 221.9631 | 232.9128 | 329.0442 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 593.9219 |  |  |  |  | 222.1445 | 232.3128 | 329.0012 | [7 empty] | 0.4486 | -0.2622 | 0.5196 | 9318.2927 | 0.6137 | 593.5515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | 7.6554 | 7.8251 | 10.947 | 8030.6497 | 13.646 | 676.648 | [5 empty] | 222.9772 | 233.9769 | 330.5476 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 594.5767 |  |  |  |  | 222.9483 | 233.1058 | 330.1814 | [7 empty] | 0.4753 | -0.2805 | 0.5519 | 9319.827 | 0.6534 | 594.0409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | 7.7603 | 7.8442 | 11.0342 | 8025.4204 | 13.6096 | 676.8668 | [5 empty] | 223.9956 | 235.0456 | 332.0574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 595.2314 |  |  |  |  | 224.4076 | 234.7913 | 332.5559 | [7 empty] | 0.3706 | -0.2656 | 0.4559 | 9323.6326 | 0.5333 | 595.0759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | 7.7504 | 7.8566 | 11.0361 | 8025.8822 | 13.5793 | 677.3354 | [5 empty] | 225.0184 | 236.1188 | 333.5736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 595.8862 |  |  |  |  | 224.9423 | 235.5015 | 333.6352 | [7 empty] | 0.2623 | -0.2721 | 0.3779 | 9331.471 | 0.4314 | 595.5099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | 7.7379 | 7.8993 | 11.0578 | 8024.474 | 13.6032 | 678.2064 | [5 empty] | 226.0455 | 237.1966 | 335.0962 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 596.5409 |  |  |  |  | 225.7692 | 236.3662 | 334.7891 | [7 empty] | 0.2707 | -0.2551 | 0.372 | 9327.9199 | 0.4327 | 596.0367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | 7.7355 | 7.9134 | 11.0662 | 8024.3233 | 13.5674 | 678.6194 | [5 empty] | 227.0771 | 238.2791 | 336.6254 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 597.1957 |  |  |  |  | 226.6204 | 237.2626 | 336.0491 | [7 empty] | 0.2686 | -0.2528 | 0.3689 | 9327.5844 | 0.4326 | 596.5809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | 7.7257 | 7.9283 | 11.0699 | 8024.4327 | 13.5329 | 679.0544 | [5 empty] | 228.113 | 239.3661 | 338.1612 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 597.8504 |  |  |  |  | 228.2595 | 238.9903 | 338.3458 | [7 empty] | 0.2773 | -0.2159 | 0.3514 | 9320.5407 | 0.4106 | 597.6244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | 7.7145 | 7.9401 | 11.0706 | 8024.7409 | 13.4906 | 679.4336 | [5 empty] | 229.1534 | 240.4578 | 339.7034 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 598.5052 |  |  |  |  | 229.0855 | 239.8773 | 339.5201 | [7 empty] | 0.2715 | -0.1947 | 0.3341 | 9317.1789 | 0.3947 | 598.1573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | 7.7094 | 7.9586 | 11.0804 | 8024.3147 | 13.4585 | 679.8768 | [5 empty] | 230.1982 | 241.5542 | 341.2523 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 599.1599 |  |  |  |  | 229.9281 | 240.773 | 340.8047 | [7 empty] | 0.2613 | -0.198 | 0.3278 | 9318.3585 | 0.389 | 598.6937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | 7.6951 | 7.9807 | 11.0863 | 8023.7863 | 13.4204 | 680.2905 | [5 empty] | 231.2475 | 242.6552 | 342.8078 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 599.8146 |  |  |  |  | 230.6687 | 241.5422 | 341.8194 | [7 empty] | 0.2734 | -0.1808 | 0.3278 | 9314.6011 | 0.3982 | 599.1528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | 7.6933 | 7.9957 | 11.0959 | 8023.5534 | 13.3863 | 680.7129 | [5 empty] | 232.3013 | 243.761 | 344.3699 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 600.4693 |  |  |  |  | 232.3644 | 243.3207 | 344.1997 | [7 empty] | 0.2864 | -0.1481 | 0.3224 | 9308.1266 | 0.3824 | 600.209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | 7.5758 | 7.9977 | 11.0161 | 8028.7102 | 13.3165 | 681.0741 | [5 empty] | 233.3595 | 244.8714 | 345.9387 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 601.1241 |  |  |  |  | 233.0382 | 244.1618 | 344.2931 | [7 empty] | 0.31 | 0.1267 | 0.3349 | 9259.5703 | 0.2971 | 600.706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | 7.5738 | 7.9902 | 11.0093 | 8030.6822 | 13.2764 | 681.4579 | [5 empty] | 234.4223 | 245.9866 | 347.5142 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 601.7788 |  |  |  |  | 234.4865 | 245.6346 | 345.6149 | [7 empty] | 0.4171 | 0.3054 | 0.517 | 9222.996 | 0.3665 | 601.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | 7.4635 | 8.0051 | 10.9447 | 8035.3382 | 13.2595 | 682.1964 | [5 empty] | 235.4896 | 247.1066 | 349.0964 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 602.4335 |  |  |  |  | 235.8789 | 246.4385 | 350.1711 | [7 empty] | 0.4961 | -0.5659 | 0.7526 | 9367.4897 | 0.8313 | 602.0433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | 7.4574 | 7.9902 | 10.9296 | 8037.1015 | 13.167 | 682.1974 | [5 empty] | 236.5615 | 248.2313 | 350.6853 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 603.0882 |  |  |  |  | 236.7011 | 247.3295 | 351.3266 | [7 empty] | 0.4872 | -0.5379 | 0.7257 | 9363.0718 | 0.8077 | 602.5635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | 7.4551 | 8.0051 | 10.939 | 8036.7622 | 13.1274 | 682.5783 | [5 empty] | 237.6379 | 249.3609 | 352.2811 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 603.743 |  |  |  |  | 237.495 | 248.1604 | 352.4575 | [7 empty] | 0.4919 | -0.5267 | 0.7207 | 9360.7566 | 0.8085 | 603.0471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | 7.4524 | 7.999 | 10.9326 | 8038.6123 | 13.0872 | 682.9617 | [5 empty] | 238.7189 | 250.4952 | 353.8836 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 604.3977 |  |  |  |  | 239.1396 | 249.4267 | 353.7815 | [7 empty] | 0.8346 | -0.4493 | 0.9479 | 9326.5047 | 1.1009 | 603.781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | 7.4438 | 8.0272 | 10.9474 | 8037.1962 | 13.0495 | 683.3629 | [5 empty] | 239.8046 | 251.6344 | 355.493 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 605.0524 |  |  |  |  | 240.5088 | 250.9949 | 356.0721 | [7 empty] | 0.7392 | -0.4556 | 0.8683 | 9333.2632 | 1.006 | 604.6852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | 7.4479 | 8.0235 | 10.9475 | 8038.4696 | 13.0073 | 683.7184 | [5 empty] | 240.8948 | 252.7785 | 357.1092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 605.7071 |  |  |  |  | 241.3898 | 251.9232 | 357.3551 | [7 empty] | 0.738 | -0.4476 | 0.8631 | 9331.917 | 1.0014 | 605.2179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | 7.4415 | 8.1297 | 11.0212 | 8028.9707 | 12.9726 | 684.1115 | [5 empty] | 241.9898 | 253.9274 | 358.7324 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 606.3618 |  |  |  |  | 243.0597 | 253.6574 | 359.6527 | [7 empty] | 0.7619 | -0.4112 | 0.8658 | 9324.2007 | 1.0031 | 606.2082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | 7.4355 | 8.1173 | 11.008 | 8031.614 | 12.9331 | 684.5069 | [5 empty] | 243.0893 | 255.0812 | 360.3625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 607.0165 |  |  |  |  | 243.9187 | 254.5439 | 360.9008 | [7 empty] | 0.7703 | -0.4105 | 0.8728 | 9323.5353 | 1.0116 | 606.712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | 7.4317 | 8.2358 | 11.0932 | 8020.8227 | 12.9004 | 684.903 | [5 empty] | 244.1936 | 256.24 | 361.9995 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 607.6712 |  |  |  |  | 244.7747 | 255.4473 | 362.1425 | [7 empty] | 0.7688 | -0.4011 | 0.8671 | 9322.0004 | 1.0062 | 607.2237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | 7.4246 | 8.2142 | 11.0724 | 8024.2888 | 12.8532 | 685.2447 | [5 empty] | 245.3026 | 257.4037 | 363.6435 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 608.3259 |  |  |  |  | 245.5697 | 256.266 | 363.2898 | [7 empty] | 0.7782 | -0.3993 | 0.8746 | 9321.112 | 1.0169 | 607.6859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | 7.5016 | 8.1175 | 11.053 | 8032.0941 | 12.8102 | 685.4967 | [5 empty] | 246.4163 | 258.5723 | 365.2945 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 608.9806 |  |  |  |  | 247.3144 | 258.081 | 365.8674 | [7 empty] | 0.7836 | -0.402 | 0.8807 | 9321.1778 | 1.0193 | 608.7057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | 7.5056 | 8.1146 | 11.0535 | 8033.4062 | 12.7737 | 685.8921 | [5 empty] | 247.5348 | 259.746 | 366.9525 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 609.6353 |  |  |  |  | 248.13 | 258.9359 | 367.032 | [7 empty] | 0.787 | -0.3913 | 0.8789 | 9319.1361 | 1.0184 | 609.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | 7.5841 | 7.9906 | 11.0167 | 8043.9484 | 12.7312 | 686.145 | [5 empty] | 248.658 | 260.9246 | 368.6176 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 610.29 |  |  |  |  | 248.7887 | 259.7778 | 367.1268 | [7 empty] | 0.7986 | -0.125 | 0.8083 | 9273.7992 | 0.9038 | 609.653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | 7.5748 | 8.0209 | 11.0324 | 8042.4272 | 12.6971 | 686.5714 | [5 empty] | 249.7861 | 262.1083 | 370.2899 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 610.9447 |  |  |  |  | 250.2593 | 261.4509 | 368.39 | [7 empty] | 0.8223 | 0.1402 | 0.8342 | 9228.593 | 0.8177 | 610.5814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | 7.5666 | 8.0458 | 11.0448 | 8041.4243 | 12.6628 | 686.9965 | [5 empty] | 250.9189 | 263.297 | 371.9692 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 611.5993 |  |  |  |  | 251.038 | 262.7355 | 373.6635 | [7 empty] | 0.1872 | -0.6245 | 0.6519 | 9394.1771 | 0.5838 | 611.2905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | 7.5523 | 8.0641 | 11.0484 | 8041.2267 | 12.6232 | 687.3931 | [5 empty] | 252.0566 | 264.4908 | 373.6557 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 612.254 |  |  |  |  | 251.8204 | 263.6272 | 374.3172 | [7 empty] | 0.2018 | -0.4787 | 0.5194 | 9368.4299 | 0.5026 | 611.7807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | 7.5497 | 8.0527 | 11.0383 | 8043.5213 | 12.5801 | 687.7509 | [5 empty] | 253.1991 | 265.6897 | 375.3494 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 612.9087 |  |  |  |  | 252.6241 | 264.5102 | 375.4819 | [7 empty] | 0.1847 | -0.4558 | 0.4918 | 9365.4973 | 0.4775 | 612.2646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | 7.5378 | 8.0647 | 11.0389 | 8043.979 | 12.5453 | 688.1819 | [5 empty] | 254.3465 | 266.8937 | 377.0503 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 613.5634 |  |  |  |  | 254.442 | 266.3785 | 378.1613 | [7 empty] | 0.2045 | -0.4659 | 0.5088 | 9365.8346 | 0.4929 | 613.2836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | 7.5401 | 8.1918 | 11.1337 | 8032.008 | 12.5074 | 688.5233 | [5 empty] | 255.4987 | 268.1028 | 378.7585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 614.2181 |  |  |  |  | 255.1904 | 267.1913 | 379.1455 | [7 empty] | 0.2029 | -0.4256 | 0.4715 | 9359.0676 | 0.4694 | 613.7248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | 7.539 | 8.1821 | 11.1258 | 8033.0239 | 12.4174 | 688.5193 | [5 empty] | 256.6559 | 269.317 | 380.4739 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 614.8727 |  |  |  |  | 256.0698 | 268.1235 | 380.5178 | [7 empty] | 0.1913 | -0.4367 | 0.4767 | 9361.5248 | 0.4704 | 614.2293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | 7.5346 | 8.2112 | 11.1442 | 8031.4661 | 12.3841 | 688.9399 | [5 empty] | 257.818 | 270.5365 | 382.1966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 615.5274 |  |  |  |  | 257.7925 | 269.912 | 382.9458 | [7 empty] | 0.2119 | -0.414 | 0.4651 | 9356.3427 | 0.4664 | 615.1925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | 7.5199 | 8.3741 | 11.255 | 8017.8294 | 12.4007 | 689.7086 | [5 empty] | 258.9851 | 271.7611 | 383.9267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 616.1821 |  |  |  |  | 258.7115 | 270.8835 | 384.2628 | [7 empty] | 0.2125 | -0.4 | 0.4529 | 9353.9002 | 0.4605 | 615.7132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | 7.5177 | 8.3634 | 11.2455 | 8020.066 | 12.3592 | 690.0763 | [5 empty] | 260.1571 | 272.991 | 385.6642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 616.8367 |  |  |  |  | 260.1146 | 272.2792 | 386.6325 | [7 empty] | 0.2207 | -0.4942 | 0.5412 | 9369.0022 | 0.5262 | 616.4582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | 7.5091 | 8.3623 | 11.239 | 8020.5651 | 12.2723 | 690.104 | [5 empty] | 261.3341 | 274.2261 | 387.409 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 617.4914 |  |  |  |  | 260.949 | 273.1559 | 387.8001 | [7 empty] | 0.2263 | -0.4771 | 0.5281 | 9365.7401 | 0.524 | 616.9243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | 7.5088 | 8.3719 | 11.2459 | 8020.7196 | 12.2334 | 690.4795 | [5 empty] | 262.5162 | 275.4664 | 389.1613 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 618.1461 |  |  |  |  | 262.3382 | 274.5492 | 390.1722 | [7 empty] | 0.2265 | -0.571 | 0.6143 | 9381.232 | 0.5827 | 617.6622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | 7.4833 | 8.381 | 11.2357 | 8023.022 | 12.2426 | 691.2687 | [5 empty] | 263.7032 | 276.712 | 390.9211 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 618.8007 |  |  |  |  | 263.2037 | 275.4499 | 391.3626 | [7 empty] | 0.2384 | -0.552 | 0.6013 | 9377.2623 | 0.5847 | 618.1374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | 7.4719 | 8.4092 | 11.2492 | 8022.8591 | 12.2536 | 692.0373 | [5 empty] | 264.8954 | 277.963 | 392.6883 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 619.4554 |  |  |  |  | 264.8758 | 277.1964 | 393.7348 | [7 empty] | 0.2515 | -0.5293 | 0.586 | 9372.5213 | 0.5756 | 619.0545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | 7.4759 | 8.3955 | 11.2416 | 8023.9878 | 12.1611 | 692.0033 | [5 empty] | 266.0926 | 279.2192 | 394.4631 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 620.11 |  |  |  |  | 265.8409 | 278.2292 | 395.0827 | [7 empty] | 0.2493 | -0.5019 | 0.5604 | 9368.0094 | 0.5582 | 619.5943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | 7.4675 | 8.4151 | 11.2507 | 8023.4817 | 12.1236 | 692.3985 | [5 empty] | 267.2949 | 280.4808 | 396.2454 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 620.7647 |  |  |  |  | 267.4506 | 279.9322 | 397.2711 | [7 empty] | 0.2605 | -0.4508 | 0.5207 | 9358.7625 | 0.5318 | 620.4803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | 7.4542 | 8.4363 | 11.2577 | 8023.024 | 12.0864 | 692.8039 | [5 empty] | 268.5023 | 281.7478 | 398.0353 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 621.4193 |  |  |  |  | 268.383 | 280.9217 | 398.657 | [7 empty] | 0.2544 | -0.4464 | 0.5138 | 9358.3073 | 0.5256 | 620.9928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | 7.4468 | 8.4408 | 11.2562 | 8023.9089 | 12.0445 | 693.1693 | [5 empty] | 269.7149 | 283.0202 | 399.8329 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 622.074 |  |  |  |  | 269.2806 | 281.885 | 399.813 | [7 empty] | 0.2603 | -0.3987 | 0.4761 | 9350.0515 | 0.5047 | 621.49 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | 7.4426 | 8.4462 | 11.2575 | 8024.5438 | 12.0014 | 693.5187 | [5 empty] | 270.9326 | 284.298 | 401.638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 622.7286 |  |  |  |  | 271.058 | 283.7554 | 402.4049 | [7 empty] | 0.2608 | -0.3857 | 0.4656 | 9347.7518 | 0.4908 | 622.4509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | 7.4342 | 8.4677 | 11.2681 | 8023.8338 | 11.9634 | 693.9074 | [5 empty] | 272.1555 | 285.5812 | 403.4509 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 623.3832 |  |  |  |  | 271.9975 | 284.7215 | 403.7885 | [7 empty] | 0.2703 | -0.3904 | 0.4748 | 9347.9049 | 0.5052 | 622.9449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | 7.4168 | 8.4818 | 11.2672 | 8025.1682 | 11.9666 | 694.6328 | [5 empty] | 273.3836 | 286.8699 | 405.2715 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 624.0379 |  |  |  |  | 272.8048 | 285.5912 | 405.0029 | [7 empty] | 0.2577 | -0.3849 | 0.4632 | 9347.6907 | 0.4954 | 623.3883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | 7.4121 | 8.489 | 11.2695 | 8025.7395 | 11.9281 | 695.0166 | [5 empty] | 274.6169 | 288.1641 | 407.0998 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 624.6925 |  |  |  |  | 274.1341 | 287.2769 | 405.1252 | [7 empty] | 0.2937 | 0.1316 | 0.3219 | 9262.2902 | 0.2772 | 624.244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | 7.4055 | 8.524 | 11.2916 | 8023.5905 | 11.8895 | 695.3901 | [5 empty] | 275.8555 | 289.4638 | 408.9359 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 625.3471 |  |  |  |  | 275.0197 | 288.2306 | 406.4339 | [7 empty] | 0.2822 | 0.1416 | 0.3157 | 9261.4099 | 0.2717 | 624.7261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | 7.3929 | 8.5135 | 11.2755 | 8026.0612 | 11.8424 | 695.7302 | [5 empty] | 277.0994 | 290.769 | 410.7799 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 626.0017 |  |  |  |  | 276.6077 | 289.4366 | 411.4905 | [7 empty] | 0.244 | -0.6217 | 0.6679 | 9386.7679 | 0.6322 | 625.3334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | 7.3853 | 8.5185 | 11.2743 | 8026.8838 | 11.8003 | 696.091 | [5 empty] | 278.3485 | 292.0798 | 412.6317 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 626.6564 |  |  |  |  | 278.419 | 291.3017 | 414.1676 | [7 empty] | 0.2602 | -0.631 | 0.6825 | 9387.1176 | 0.6463 | 626.2681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | 7.3787 | 8.5223 | 11.2727 | 8027.8262 | 11.7595 | 696.461 | [5 empty] | 279.603 | 293.3961 | 414.4913 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 627.311 |  |  |  |  | 280.1762 | 292.5847 | 415.3986 | [7 empty] | 0.6429 | -0.5421 | 0.8409 | 9350.659 | 0.948 | 626.9078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | 7.3665 | 8.5209 | 11.2637 | 8029.4654 | 11.7168 | 696.8292 | [5 empty] | 280.8628 | 294.7181 | 416.3589 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 627.9656 |  |  |  |  | 280.8962 | 293.489 | 415.5422 | [7 empty] | 0.6586 | -0.2859 | 0.7179 | 9308.5588 | 0.8298 | 627.3571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | 7.3633 | 8.502 | 11.2473 | 8032.4645 | 11.673 | 697.18 | [5 empty] | 282.128 | 296.0457 | 418.2344 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 628.6202 |  |  |  |  | 282.9424 | 295.46 | 419.4232 | [7 empty] | 0.6586 | -0.5328 | 0.8471 | 9348.0687 | 0.9564 | 628.3318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | 7.3552 | 8.5007 | 11.241 | 8033.9335 | 11.6311 | 697.5454 | [5 empty] | 283.3985 | 297.3789 | 420.1179 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 629.2748 |  |  |  |  | 283.821 | 296.3753 | 420.8158 | [7 empty] | 0.6521 | -0.5536 | 0.8554 | 9351.7208 | 0.9634 | 628.7823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | 7.3577 | 8.5035 | 11.2448 | 8033.5884 | 11.546 | 697.5537 | [5 empty] | 284.6745 | 298.7178 | 422.0094 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 629.9294 |  |  |  |  | 285.6276 | 298.2393 | 423.4872 | [7 empty] | 0.6647 | -0.5619 | 0.8704 | 9352.2002 | 0.9775 | 629.6958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | 7.3473 | 8.4841 | 11.2233 | 8036.8048 | 11.4969 | 697.875 | [5 empty] | 285.9558 | 300.0624 | 423.9089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 630.5841 |  |  |  |  | 286.439 | 299.065 | 424.6224 | [7 empty] | 0.6814 | -0.5559 | 0.8794 | 9350.257 | 0.9922 | 630.0988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | 7.3345 | 8.5012 | 11.2279 | 8036.6813 | 11.4577 | 698.2608 | [5 empty] | 287.2427 | 301.4127 | 425.8166 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 631.2387 |  |  |  |  | 288.0153 | 300.8398 | 427.3321 | [7 empty] | 0.5908 | -0.5889 | 0.8342 | 9360.5107 | 0.9215 | 630.9613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | 7.3324 | 8.5105 | 11.2336 | 8036.8982 | 11.4185 | 698.6287 | [5 empty] | 288.535 | 302.7687 | 427.7323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 631.8933 |  |  |  |  | 288.6976 | 301.7012 | 428.6472 | [7 empty] | 0.497 | -0.599 | 0.7783 | 9367.3454 | 0.8409 | 631.3782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | 7.322 | 8.5229 | 11.2362 | 8037.1116 | 11.3779 | 699.0002 | [5 empty] | 289.8327 | 304.1305 | 429.6562 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 632.5479 |  |  |  |  | 290.4509 | 303.5048 | 431.1548 | [7 empty] | 0.5197 | -0.5907 | 0.7868 | 9364.588 | 0.8547 | 632.2474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | 7.3164 | 8.5272 | 11.2358 | 8037.8409 | 11.3327 | 699.33 | [5 empty] | 291.1361 | 305.4981 | 431.5882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 633.2025 |  |  |  |  | 291.4374 | 304.5153 | 432.6379 | [7 empty] | 0.5278 | -0.603 | 0.8013 | 9365.9907 | 0.8711 | 632.7323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | 7.3078 | 8.5579 | 11.2534 | 8036.3433 | 11.3003 | 699.7512 | [5 empty] | 292.4449 | 306.8716 | 433.5285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 633.857 |  |  |  |  | 293.2292 | 306.3982 | 435.2357 | [7 empty] | 0.5299 | -0.5875 | 0.7912 | 9363.2451 | 0.8614 | 633.6317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | 7.2906 | 8.5643 | 11.2472 | 8037.3105 | 11.2548 | 700.0983 | [5 empty] | 293.7593 | 308.2508 | 435.477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 634.5116 |  |  |  |  | 294.0701 | 307.2472 | 436.4847 | [7 empty] | 0.5437 | -0.5991 | 0.8091 | 9364.2553 | 0.8833 | 634.0356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | 7.2895 | 8.5548 | 11.2393 | 8039.2452 | 11.2106 | 700.4337 | [5 empty] | 295.0793 | 309.6359 | 437.4339 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 635.1662 |  |  |  |  | 295.8214 | 309.1581 | 438.9643 | [7 empty] | 0.5196 | -0.546 | 0.7537 | 9357.0304 | 0.827 | 634.9407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | 7.2815 | 8.5784 | 11.2521 | 8038.3319 | 11.174 | 700.8226 | [5 empty] | 296.4049 | 311.027 | 439.399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 635.8208 |  |  |  |  | 296.7671 | 310.181 | 440.2185 | [7 empty] | 0.5182 | -0.503 | 0.7222 | 9350.2474 | 0.8023 | 635.423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | 7.2716 | 8.5811 | 11.2477 | 8039.3937 | 11.1293 | 701.1631 | [5 empty] | 297.7362 | 312.4239 | 441.3725 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 636.4754 |  |  |  |  | 297.7207 | 311.1813 | 441.5944 | [7 empty] | 0.5207 | -0.4943 | 0.7179 | 9348.6659 | 0.8021 | 635.8933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | 7.2585 | 8.5912 | 11.247 | 8039.8263 | 11.0838 | 701.4991 | [5 empty] | 299.0731 | 313.8267 | 443.3544 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 637.13 |  |  |  |  | 299.529 | 313.1565 | 444.2669 | [7 empty] | 0.4853 | -0.4628 | 0.6706 | 9345.5615 | 0.7463 | 636.8176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | 7.2505 | 8.6035 | 11.2512 | 8039.9127 | 11.0418 | 701.8509 | [5 empty] | 300.4157 | 315.2356 | 445.3446 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 637.7846 |  |  |  |  | 300.453 | 314.1242 | 445.5547 | [7 empty] | 0.4924 | -0.4456 | 0.6641 | 9342.4114 | 0.7459 | 637.2684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | 7.2484 | 8.6028 | 11.2493 | 8041.1005 | 11.0019 | 702.2152 | [5 empty] | 301.764 | 316.6504 | 447.3434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 638.4391 |  |  |  |  | 302.2317 | 316.027 | 448.1496 | [7 empty] | 0.4784 | -0.4224 | 0.6382 | 9339.446 | 0.7161 | 638.151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | 7.2304 | 8.5986 | 11.2345 | 8044.0775 | 10.9975 | 702.8901 | [5 empty] | 303.118 | 318.0712 | 449.3507 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 639.0937 |  |  |  |  | 303.2013 | 317.0714 | 449.4889 | [7 empty] | 0.4743 | -0.3917 | 0.6151 | 9334.8332 | 0.6969 | 638.6334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | 7.2272 | 8.6065 | 11.2385 | 8043.5835 | 10.9192 | 702.9482 | [5 empty] | 304.4778 | 319.4981 | 451.3664 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 639.7483 |  |  |  |  | 305.0251 | 319.0157 | 452.0401 | [7 empty] | 0.4726 | -0.348 | 0.5869 | 9328.0609 | 0.668 | 639.5273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | 7.2227 | 8.6149 | 11.2421 | 8043.8886 | 10.8765 | 703.2884 | [5 empty] | 305.8434 | 320.931 | 453.3908 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 640.4028 |  |  |  |  | 305.9518 | 320.0083 | 453.3676 | [7 empty] | 0.467 | -0.3307 | 0.5723 | 9325.6488 | 0.6552 | 639.9817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | 7.2954 | 8.6242 | 11.296 | 8041.533 | 10.8566 | 703.6559 | [5 empty] | 307.2147 | 322.37 | 455.4237 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 641.0574 |  |  |  |  | 307.7269 | 321.6599 | 456.0215 | [7 empty] | 0.5551 | -0.409 | 0.6895 | 9332.9059 | 0.7828 | 640.7348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | 7.3989 | 8.641 | 11.3759 | 8038.4112 | 10.8906 | 704.3823 | [5 empty] | 308.5919 | 323.8151 | 457.4653 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 641.712 |  |  |  |  | 309.4333 | 323.2281 | 458.5074 | [7 empty] | 0.6533 | -0.4774 | 0.8091 | 9338.0611 | 0.915 | 641.4464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | 7.3673 | 8.6587 | 11.3689 | 8037.8406 | 10.8019 | 704.4044 | [5 empty] | 309.975 | 325.2664 | 459.5156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 642.3665 |  |  |  |  | 310.4217 | 324.3036 | 459.8481 | [7 empty] | 0.6462 | -0.4376 | 0.7805 | 9332.2502 | 0.888 | 641.9326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | 7.3597 | 8.6944 | 11.3912 | 8036.8101 | 10.8128 | 705.1577 | [5 empty] | 311.3639 | 326.7238 | 461.5745 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 643.0211 |  |  |  |  | 311.9021 | 326.0364 | 461.0725 | [7 empty] | 0.6509 | -0.1762 | 0.6743 | 9291.8469 | 0.759 | 642.7127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | 7.3417 | 8.7005 | 11.3841 | 8037.847 | 10.768 | 705.5068 | [5 empty] | 312.7587 | 328.1874 | 463.6422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 643.6756 |  |  |  |  | 312.7863 | 327.1274 | 461.4393 | [7 empty] | 0.661 | 0.0729 | 0.665 | 9253.4933 | 0.6661 | 643.2018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | 7.3471 | 8.7196 | 11.4022 | 8036.8185 | 10.7302 | 705.8564 | [5 empty] | 314.1594 | 329.6573 | 465.7187 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 644.3302 |  |  |  |  | 313.6865 | 328.5866 | 467.2809 | [7 empty] | 0.0521 | -0.6583 | 0.6603 | 9398.5945 | 0.4984 | 643.8537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | 7.3353 | 8.7317 | 11.4039 | 8037.0554 | 10.6877 | 706.2061 | [5 empty] | 315.5661 | 331.1334 | 467.804 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 644.9847 |  |  |  |  | 315.427 | 330.4796 | 469.3787 | [7 empty] | 0.0647 | -0.5358 | 0.5397 | 9378.6885 | 0.4201 | 644.6951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | 7.2307 | 8.8332 | 11.4152 | 8032.2028 | 10.6445 | 706.6783 | [5 empty] | 316.9788 | 332.6157 | 469.8982 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 645.6393 |  |  |  |  | 316.3871 | 331.4953 | 470.8242 | [7 empty] | 0.0592 | -0.5364 | 0.5397 | 9378.988 | 0.4209 | 645.1448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | 7.2254 | 8.8225 | 11.4036 | 8034.34 | 10.5984 | 707.0001 | [5 empty] | 318.3974 | 334.1043 | 472.0013 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 646.2938 |  |  |  |  | 318.1885 | 333.4043 | 473.5294 | [7 empty] | 0.048 | -0.535 | 0.5372 | 9379.1944 | 0.4079 | 645.9864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | 7.1387 | 8.9392 | 11.4399 | 8027.3526 | 10.559 | 707.4467 | [5 empty] | 319.8221 | 335.5993 | 474.1132 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 646.9483 |  |  |  |  | 319.126 | 334.3933 | 474.9078 | [7 empty] | 0.0467 | -0.53 | 0.5321 | 9378.3987 | 0.4086 | 646.4205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | 7.1268 | 8.954 | 11.444 | 8027.2754 | 10.5135 | 707.7679 | [5 empty] | 321.2528 | 337.1006 | 476.2342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 647.6029 |  |  |  |  | 321.0222 | 336.4119 | 477.7705 | [7 empty] | 0.03 | -0.5285 | 0.5293 | 9378.8731 | 0.3907 | 647.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | 7.1226 | 8.9155 | 11.4113 | 8032.1386 | 10.4696 | 708.123 | [5 empty] | 322.6896 | 338.6083 | 478.3642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 648.2574 |  |  |  |  | 321.9077 | 337.3188 | 479.1109 | [7 empty] | 0.0371 | -0.5408 | 0.5421 | 9380.2994 | 0.4101 | 647.6978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | 7.1073 | 8.8815 | 11.3751 | 8037.0095 | 10.426 | 708.4996 | [5 empty] | 324.1326 | 340.1224 | 480.5032 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 648.9119 |  |  |  |  | 323.7441 | 339.291 | 481.8735 | [7 empty] | 0.0145 | -0.5314 | 0.5316 | 9379.8856 | 0.3836 | 648.5529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | 7.0983 | 8.8892 | 11.3755 | 8037.5448 | 10.3828 | 708.8369 | [5 empty] | 325.5816 | 341.6429 | 482.6513 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 649.5665 |  |  |  |  | 324.6404 | 340.2241 | 483.2924 | [7 empty] | 0.01 | -0.5509 | 0.551 | 9383.0256 | 0.401 | 648.9558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | 7.0957 | 8.9584 | 11.4281 | 8031.8681 | 10.3424 | 709.1398 | [5 empty] | 327.0368 | 343.1699 | 484.8085 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 650.221 |  |  |  |  | 326.5233 | 342.2168 | 486.0128 | [7 empty] | 0.0089 | -0.5292 | 0.5293 | 9379.5862 | 0.3795 | 649.8128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | 7.0884 | 8.9174 | 11.3914 | 8036.9606 | 10.2932 | 709.46 | [5 empty] | 328.4981 | 344.7033 | 486.9748 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 650.8755 |  |  |  |  | 328.2838 | 344.1655 | 488.3094 | [7 empty] | -0.0073 | -0.4315 | 0.4315 | 9365.4077 | 0.2987 | 650.6463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | 7.0818 | 9.0498 | 11.4913 | 8025.533 | 10.264 | 709.8101 | [5 empty] | 329.9657 | 346.2433 | 489.1504 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 651.53 |  |  |  |  | 329.254 | 345.1802 | 489.8419 | [7 empty] | -0.0138 | -0.4503 | 0.4505 | 9368.5361 | 0.3134 | 651.0785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | 7.0727 | 9.0691 | 11.5009 | 8025.1737 | 10.2308 | 710.2162 | [5 empty] | 331.4395 | 347.7898 | 491.3352 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 652.1846 |  |  |  |  | 331.0659 | 347.1488 | 492.1762 | [7 empty] | -0.0124 | -0.3573 | 0.3575 | 9354.2442 | 0.2455 | 651.9136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | 7.1506 | 8.9917 | 11.4884 | 8030.7172 | 10.1938 | 710.4942 | [5 empty] | 332.9195 | 349.3429 | 493.5293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 652.8391 |  |  |  |  | 331.9333 | 348.0392 | 493.489 | [7 empty] | -0.0064 | -0.3687 | 0.3687 | 9355.591 | 0.2666 | 652.2899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | 7.146 | 9.0063 | 11.4969 | 8030.5768 | 10.1582 | 710.8747 | [5 empty] | 334.4059 | 350.9025 | 495.7326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 653.4936 |  |  |  |  | 333.9922 | 350.1384 | 496.5504 | [7 empty] | 0.0181 | -0.3898 | 0.3902 | 9357.3283 | 0.2875 | 653.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | 7.2407 | 8.9139 | 11.4841 | 8036.9154 | 10.1222 | 711.1282 | [5 empty] | 335.8985 | 352.4688 | 497.9454 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 654.1481 |  |  |  |  | 334.9012 | 351.0771 | 497.9284 | [7 empty] | 0.0218 | -0.4002 | 0.4008 | 9358.6312 | 0.3059 | 653.5667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | 7.2168 | 8.9297 | 11.4814 | 8037.2326 | 10.0788 | 711.4836 | [5 empty] | 337.3975 | 354.0417 | 500.1675 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 654.8026 |  |  |  |  | 336.7529 | 353.373 | 499.5857 | [7 empty] | -0.0338 | -0.0698 | 0.0776 | 9312.1192 | 0.058 | 654.5247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | 7.2081 | 8.9525 | 11.4937 | 8037.5073 | 10.0884 | 712.2348 | [5 empty] | 338.9028 | 355.6213 | 502.399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 655.4571 |  |  |  |  | 337.834 | 354.7651 | 501.0996 | [7 empty] | -0.132 | 0.0337 | 0.1362 | 9301.9036 | 0.163 | 655.1027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | 7.1965 | 8.9421 | 11.4783 | 8039.9156 | 10.0462 | 712.5933 | [5 empty] | 340.4145 | 357.2076 | 504.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 656.1116 |  |  |  |  | 340.1209 | 356.559 | 506.6284 | [7 empty] | -0.0588 | -0.5799 | 0.5829 | 9389.4749 | 0.3723 | 655.8443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | 7.189 | 8.9449 | 11.4758 | 8040.9242 | 10.0062 | 712.9508 | [5 empty] | 341.9327 | 358.8006 | 506.8906 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 656.7661 |  |  |  |  | 341.1101 | 357.3209 | 508.2232 | [7 empty] | 0.0432 | -0.6955 | 0.6969 | 9401.3807 | 0.518 | 656.1583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | 7.1968 | 8.9511 | 11.4855 | 8040.0508 | 9.9259 | 712.9436 | [5 empty] | 343.4572 | 360.4004 | 509.1506 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 657.4206 |  |  |  |  | 343.8961 | 359.8246 | 509.6984 | [7 empty] | 0.4287 | -0.3238 | 0.5372 | 9325.4366 | 0.6067 | 657.1854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | 7.1849 | 9.091 | 11.5875 | 8028.1682 | 9.8961 | 713.287 | [5 empty] | 344.9883 | 362.007 | 511.4203 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 658.0751 |  |  |  |  | 345.1726 | 360.9595 | 512.7463 | [7 empty] | 0.4169 | -0.6114 | 0.74 | 9368.6831 | 0.7635 | 657.6487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | 7.1688 | 9.1147 | 11.5961 | 8027.5337 | 9.8577 | 713.6557 | [5 empty] | 346.5258 | 363.6203 | 513.6996 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 658.7296 |  |  |  |  | 346.8761 | 362.9331 | 514.4023 | [7 empty] | 0.4108 | -0.3827 | 0.5615 | 9334.9749 | 0.6222 | 658.4512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | 7.1612 | 9.2367 | 11.6876 | 8017.2006 | 9.8256 | 713.9763 | [5 empty] | 348.0699 | 365.2406 | 515.9885 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 659.3841 |  |  |  |  | 347.6904 | 363.9631 | 514.6105 | [7 empty] | 0.4201 | -0.1344 | 0.4411 | 9297.9792 | 0.5044 | 658.8683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | 7.1268 | 9.1407 | 11.5907 | 8028.489 | 9.7716 | 714.3526 | [5 empty] | 349.6205 | 366.8677 | 518.2872 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 660.0386 |  |  |  |  | 350.2316 | 366.2687 | 520.754 | [7 empty] | 0.3722 | -0.702 | 0.7945 | 9384.058 | 0.7762 | 659.798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | 7.0631 | 9.1771 | 11.5805 | 8028.0168 | 9.7135 | 714.6421 | [5 empty] | 351.1777 | 368.5017 | 520.5956 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 660.6931 |  |  |  |  | 351.1042 | 367.2517 | 521.6021 | [7 empty] | 0.3804 | -0.5947 | 0.706 | 9367.642 | 0.7207 | 660.1926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | 7.03 | 9.1006 | 11.4997 | 8037.5416 | 9.6669 | 715.0603 | [5 empty] | 352.7415 | 370.1426 | 522.9138 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 661.3475 |  |  |  |  | 352.8889 | 369.2533 | 523.8843 | [7 empty] | 0.3568 | -0.4824 | 0.6 | 9352.162 | 0.6294 | 660.9932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | 6.9362 | 9.1354 | 11.4702 | 8038.2095 | 9.6006 | 715.3431 | [5 empty] | 354.3119 | 371.7905 | 525.2419 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 662.002 |  |  |  |  | 353.9247 | 370.3259 | 525.5226 | [7 empty] | 0.3536 | -0.5055 | 0.6169 | 9355.6679 | 0.644 | 661.4205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | 6.9242 | 9.156 | 11.4794 | 8038.1768 | 9.5827 | 715.8707 | [5 empty] | 355.889 | 373.4454 | 527.5798 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 662.6565 |  |  |  |  | 355.9667 | 372.4831 | 528.7388 | [7 empty] | 0.3317 | -0.5345 | 0.629 | 9360.9307 | 0.6379 | 662.2763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | 6.9199 | 9.1532 | 11.4746 | 8038.5636 | 9.4999 | 715.8651 | [5 empty] | 357.4727 | 375.1073 | 529.9276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 663.311 |  |  |  |  | 356.9989 | 373.6152 | 530.3566 | [7 empty] | 0.3047 | -0.534 | 0.6148 | 9362.1879 | 0.617 | 662.7235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | 6.9204 | 9.1483 | 11.471 | 8039.7308 | 9.4492 | 716.1174 | [5 empty] | 359.0632 | 376.7762 | 532.2854 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 663.9655 |  |  |  |  | 358.9167 | 375.7929 | 532.6892 | [7 empty] | 0.2787 | -0.3837 | 0.4743 | 9341.4191 | 0.4984 | 663.5802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | 7.0429 | 9.1756 | 11.5669 | 8034.7281 | 9.4715 | 716.6945 | [5 empty] | 360.6604 | 378.4522 | 534.6531 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 664.6199 |  |  |  |  | 360.8226 | 377.9781 | 535.1543 | [7 empty] | 0.2332 | -0.2559 | 0.3462 | 9325.0898 | 0.377 | 664.4351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | 7.1574 | 9.2045 | 11.6598 | 8029.7672 | 9.4888 | 717.2399 | [5 empty] | 362.2644 | 380.1354 | 537.0309 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 665.2744 |  |  |  |  | 361.8655 | 379.0965 | 536.6804 | [7 empty] | 0.225 | -0.244 | 0.3319 | 9323.7633 | 0.3661 | 664.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | 7.1532 | 9.213 | 11.6639 | 8030.5975 | 9.4705 | 717.7577 | [5 empty] | 363.8752 | 381.8256 | 539.4188 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 665.9289 |  |  |  |  | 363.8428 | 381.2408 | 539.7118 | [7 empty] | 0.1891 | -0.2395 | 0.3051 | 9324.8839 | 0.326 | 665.7027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | 7.1421 | 9.2225 | 11.6646 | 8030.8138 | 9.4196 | 718.0153 | [5 empty] | 365.4929 | 383.5231 | 541.8169 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 666.5833 |  |  |  |  | 364.848 | 382.3192 | 541.1842 | [7 empty] | 0.1809 | -0.2283 | 0.2913 | 9323.6521 | 0.3174 | 666.1194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | 7.1315 | 9.2755 | 11.7001 | 8027.6778 | 9.4038 | 718.5262 | [5 empty] | 367.1174 | 385.2277 | 544.225 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 667.2378 |  |  |  |  | 366.5713 | 384.3743 | 542.7788 | [7 empty] | 0.1591 | 0.0279 | 0.1615 | 9287.986 | 0.1634 | 666.9105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | 7.1219 | 9.2795 | 11.6975 | 8028.3288 | 9.3517 | 718.7735 | [5 empty] | 368.7487 | 386.9395 | 546.6434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 667.8922 |  |  |  |  | 368.228 | 386.1393 | 544.3441 | [7 empty] | 0.2177 | 0.2 | 0.2956 | 9260.6115 | 0.1896 | 667.5867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | 6.9731 | 9.3008 | 11.6246 | 8032.5751 | 9.2917 | 719.2323 | [5 empty] | 370.387 | 388.6586 | 549.0721 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 668.5467 |  |  |  |  | 369.9868 | 387.2142 | 550.2454 | [7 empty] | 0.2603 | -0.6483 | 0.6986 | 9380.1271 | 0.6477 | 667.997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | 6.9571 | 9.3192 | 11.6296 | 8032.1427 | 9.2415 | 719.4925 | [5 empty] | 372.0322 | 390.385 | 551.511 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 669.2011 |  |  |  |  | 371.9575 | 389.3141 | 553.1522 | [7 empty] | 0.2482 | -0.6334 | 0.6803 | 9378.4173 | 0.6255 | 668.7955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | 6.824 | 9.3102 | 11.5432 | 8038.5101 | 9.1755 | 719.8875 | [5 empty] | 373.6845 | 392.1187 | 553.9603 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 669.8556 |  |  |  |  | 373.9035 | 390.8718 | 554.4982 | [7 empty] | 0.5533 | -0.5044 | 0.7487 | 9344.1954 | 0.825 | 669.3852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | 6.821 | 9.3173 | 11.5472 | 8038.5461 | 9.1214 | 720.098 | [5 empty] | 375.3437 | 393.8598 | 556.4199 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 670.51 |  |  |  |  | 375.7685 | 393.1063 | 556.2724 | [7 empty] | 0.5212 | -0.2358 | 0.572 | 9307.38 | 0.6487 | 670.2271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | 6.8085 | 9.3318 | 11.5515 | 8038.8914 | 9.0944 | 720.5489 | [5 empty] | 377.0099 | 395.6082 | 558.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 671.1645 |  |  |  |  | 377.365 | 394.5349 | 560.7811 | [7 empty] | 0.4499 | -0.7002 | 0.8323 | 9377.3826 | 0.8416 | 670.7631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | 6.8019 | 9.3403 | 11.5546 | 8039.0184 | 9.0443 | 720.7971 | [5 empty] | 378.6832 | 397.3641 | 561.3706 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 671.8189 |  |  |  |  | 379.3212 | 396.7734 | 563.1522 | [7 empty] | 0.4179 | -0.5445 | 0.6864 | 9356.4949 | 0.7181 | 671.5991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | 6.7765 | 9.3622 | 11.5573 | 8039.1341 | 9.0165 | 721.2578 | [5 empty] | 380.3636 | 399.1274 | 563.8616 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 672.4734 |  |  |  |  | 380.2193 | 397.8708 | 563.889 | [7 empty] | 0.4035 | -0.3883 | 0.56 | 9334.8652 | 0.6173 | 672.0073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | 6.7768 | 9.3567 | 11.553 | 8040.2462 | 8.9624 | 721.4709 | [5 empty] | 382.0511 | 400.8981 | 566.3632 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 673.1278 |  |  |  |  | 382.3054 | 399.8448 | 567.167 | [7 empty] | 0.47 | -0.4872 | 0.677 | 9345.5367 | 0.7346 | 672.7389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | 6.7695 | 9.3595 | 11.551 | 8041.4349 | 8.9326 | 721.8969 | [5 empty] | 383.7458 | 402.6764 | 568.8755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 673.7823 |  |  |  |  | 384.2919 | 401.749 | 570.2537 | [7 empty] | 0.5262 | -0.5671 | 0.7736 | 9353.9851 | 0.8319 | 673.4413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | 6.7592 | 9.351 | 11.5381 | 8043.2105 | 8.8775 | 722.1245 | [5 empty] | 385.4476 | 404.4622 | 571.3983 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 674.4367 |  |  |  |  | 385.3381 | 402.8906 | 571.7966 | [7 empty] | 0.5093 | -0.5512 | 0.7505 | 9352.5042 | 0.8099 | 673.8609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | 6.7443 | 9.3309 | 11.513 | 8046.7933 | 8.8438 | 722.5574 | [5 empty] | 387.1567 | 406.2556 | 573.9319 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 675.0911 |  |  |  |  | 387.1999 | 405.166 | 573.5063 | [7 empty] | 0.4657 | -0.263 | 0.5348 | 9313.8612 | 0.6079 | 674.6939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | 6.742 | 9.3242 | 11.5063 | 8048.1352 | 8.7913 | 722.7869 | [5 empty] | 388.873 | 408.0565 | 576.4761 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 675.7456 |  |  |  |  | 389.6505 | 407.4698 | 578.7235 | [7 empty] | 0.4453 | -0.6256 | 0.7679 | 9366.0134 | 0.7897 | 675.5327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | 6.7404 | 9.4798 | 11.6318 | 8034.9997 | 8.784 | 723.2168 | [5 empty] | 390.5965 | 409.8651 | 579.0312 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 676.4 |  |  |  |  | 390.6516 | 408.6004 | 580.2174 | [7 empty] | 0.4137 | -0.6017 | 0.7302 | 9364.1399 | 0.7493 | 675.9426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | 6.7253 | 9.4956 | 11.636 | 8034.7505 | 8.7344 | 723.4678 | [5 empty] | 392.3274 | 411.6814 | 581.5971 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 677.0544 |  |  |  |  | 393.9122 | 411.5192 | 582.8439 | [7 empty] | 0.7654 | -0.3632 | 0.8472 | 9313.0132 | 0.9497 | 676.9961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | 6.7125 | 9.6742 | 11.7748 | 8020.0452 | 8.7327 | 723.9286 | [5 empty] | 394.0656 | 413.5053 | 584.1738 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 677.7088 |  |  |  |  | 394.7133 | 412.5051 | 582.8797 | [7 empty] | 0.7965 | -0.1152 | 0.8047 | 9276.9841 | 0.8662 | 677.3503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | 6.7143 | 9.6753 | 11.7768 | 8020.5091 | 8.6817 | 724.1464 | [5 empty] | 395.8111 | 415.337 | 586.7615 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 678.3633 |  |  |  |  | 396.2965 | 413.8609 | 587.2972 | [7 empty] | 0.7537 | -0.5723 | 0.9463 | 9342.807 | 1.049 | 677.8361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | 6.6985 | 9.6977 | 11.7863 | 8020.315 | 8.6586 | 724.6163 | [5 empty] | 397.5641 | 417.1764 | 589.3601 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 679.0177 |  |  |  |  | 398.2065 | 416.0295 | 590.4667 | [7 empty] | 0.6651 | -0.5799 | 0.8824 | 9348.1607 | 0.9679 | 678.61 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | 6.6949 | 9.6985 | 11.7848 | 8021.0029 | 8.6071 | 724.8385 | [5 empty] | 399.3245 | 419.0236 | 591.9698 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 679.6721 |  |  |  |  | 400.0876 | 418.1438 | 593.5447 | [7 empty] | 0.5896 | -0.5862 | 0.8314 | 9352.6758 | 0.8994 | 679.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | 6.6823 | 9.7159 | 11.7921 | 8021.0871 | 8.5812 | 725.282 | [5 empty] | 401.0923 | 420.8787 | 594.5905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 680.3265 |  |  |  |  | 401.1644 | 419.31 | 595.0638 | [7 empty] | 0.5809 | -0.5608 | 0.8075 | 9349.4935 | 0.8797 | 679.7733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | 6.6651 | 9.7301 | 11.794 | 8022.2731 | 8.5794 | 725.9513 | [5 empty] | 402.8676 | 422.7416 | 597.2223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 680.9809 |  |  |  |  | 403.2763 | 421.5428 | 598.0667 | [7 empty] | 0.5824 | -0.5318 | 0.7886 | 9345.2683 | 0.863 | 680.5601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | 6.6608 | 9.7402 | 11.7999 | 8022.1057 | 8.5288 | 726.1683 | [5 empty] | 404.6505 | 424.6124 | 599.8652 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 681.6353 |  |  |  |  | 405.3818 | 423.7634 | 601.0324 | [7 empty] | 0.5879 | -0.4997 | 0.7716 | 9340.4537 | 0.8491 | 681.3387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | 6.6412 | 9.7605 | 11.8056 | 8022.156 | 8.5019 | 726.6112 | [5 empty] | 406.4409 | 426.4911 | 602.5193 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 682.2897 |  |  |  |  | 407.3967 | 425.6161 | 604.0112 | [7 empty] | 0.6827 | -0.5753 | 0.8928 | 9346.2255 | 0.9798 | 681.9853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | 6.6272 | 9.6299 | 11.69 | 8035.2313 | 8.4304 | 726.8502 | [5 empty] | 408.2388 | 428.3777 | 605.1847 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 682.9442 |  |  |  |  | 409.4403 | 427.48 | 607.0583 | [7 empty] | 0.782 | -0.6605 | 1.0236 | 9353.1063 | 1.119 | 682.6331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | 6.6174 | 9.6421 | 11.6945 | 8035.5733 | 8.3999 | 727.2521 | [5 empty] | 410.0444 | 430.2724 | 607.8613 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 683.5986 |  |  |  |  | 410.5125 | 428.7066 | 608.4925 | [7 empty] | 0.755 | -0.6024 | 0.9659 | 9346.3149 | 1.0642 | 683.0579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | 6.6162 | 9.6384 | 11.6907 | 8035.9969 | 8.3259 | 727.2674 | [5 empty] | 411.8577 | 432.1751 | 610.5493 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 684.253 |  |  |  |  | 412.6642 | 430.9684 | 611.4947 | [7 empty] | 0.7649 | -0.5671 | 0.9522 | 9340.8669 | 1.0532 | 683.8383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | 6.6067 | 9.5279 | 11.5944 | 8047.0505 | 8.2574 | 727.4927 | [5 empty] | 413.6786 | 434.0858 | 613.2487 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 684.9074 |  |  |  |  | 414.705 | 433.318 | 614.7649 | [7 empty] | 0.6692 | -0.5456 | 0.8634 | 9342.4565 | 0.9496 | 684.6447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | 6.5943 | 9.5608 | 11.6144 | 8045.6468 | 8.2325 | 727.9198 | [5 empty] | 415.5072 | 436.0046 | 615.9595 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 685.5618 |  |  |  |  | 415.8498 | 434.5322 | 616.3329 | [7 empty] | 0.6728 | -0.5188 | 0.8496 | 9338.5516 | 0.9406 | 685.0599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | 6.6784 | 9.622 | 11.7126 | 8039.1724 | 8.2601 | 728.5696 | [5 empty] | 417.3435 | 437.9316 | 618.6818 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 686.2162 |  |  |  |  | 417.8571 | 436.8042 | 619.4996 | [7 empty] | 0.5971 | -0.5009 | 0.7794 | 9339.678 | 0.8578 | 685.8336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | 6.7602 | 9.6574 | 11.7883 | 8035.0257 | 8.2785 | 729.1744 | [5 empty] | 419.1877 | 439.8667 | 621.4156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 686.8706 |  |  |  |  | 420.1059 | 439.1755 | 622.5901 | [7 empty] | 0.6086 | -0.4546 | 0.7596 | 9332.7041 | 0.8422 | 686.6371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | 6.7734 | 9.6385 | 11.7805 | 8036.2776 | 8.2041 | 729.1616 | [5 empty] | 421.0396 | 441.81 | 624.1609 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 687.525 |  |  |  |  | 421.2085 | 440.3637 | 624.1108 | [7 empty] | 0.6046 | -0.4254 | 0.7393 | 9328.8769 | 0.8252 | 687.0382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | 6.6637 | 9.7694 | 11.8257 | 8028.8794 | 8.1613 | 729.5001 | [5 empty] | 422.8994 | 443.7615 | 626.9179 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 688.1794 |  |  |  |  | 423.4236 | 442.6567 | 627.1561 | [7 empty] | 0.631 | -0.393 | 0.7434 | 9323.13 | 0.832 | 687.8092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | 6.6416 | 9.7723 | 11.8156 | 8030.4531 | 8.1266 | 729.8949 | [5 empty] | 424.7671 | 445.7213 | 629.6866 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 688.8337 |  |  |  |  | 425.7611 | 445.1866 | 630.4276 | [7 empty] | 0.6153 | -0.3366 | 0.7013 | 9316.1794 | 0.786 | 688.6555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | 6.5379 | 9.8873 | 11.8534 | 8024.262 | 8.0829 | 730.2087 | [5 empty] | 426.6426 | 447.6894 | 632.467 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 689.4881 |  |  |  |  | 426.8344 | 446.2715 | 631.858 | [7 empty] | 0.6405 | -0.3211 | 0.7165 | 9312.8625 | 0.8053 | 689.017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | 6.5248 | 9.8918 | 11.8499 | 8025.3101 | 8.0475 | 730.5713 | [5 empty] | 428.5261 | 449.6658 | 635.2591 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 690.1425 |  |  |  |  | 429.1355 | 448.7603 | 635.0077 | [7 empty] | 0.6307 | -0.2546 | 0.6801 | 9304.3406 | 0.7608 | 689.8431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | 6.6102 | 9.9085 | 11.9111 | 8021.7762 | 8.0248 | 730.8202 | [5 empty] | 430.4176 | 451.6506 | 638.0631 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 690.7969 |  |  |  |  | 430.1949 | 449.8607 | 636.6464 | [7 empty] | 0.6289 | -0.269 | 0.684 | 9306.348 | 0.7697 | 690.2069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | 6.606 | 9.881 | 11.8859 | 8025.4418 | 7.9869 | 731.1881 | [5 empty] | 432.3171 | 453.6438 | 640.8789 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 691.4513 |  |  |  |  | 431.7462 | 451.8546 | 638.0959 | [7 empty] | 0.5582 | -0.0205 | 0.5585 | 9276.3757 | 0.5874 | 690.864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | 6.7285 | 9.9005 | 11.9705 | 8020.434 | 7.9731 | 731.4208 | [5 empty] | 434.2246 | 455.6454 | 643.7067 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 692.1057 |  |  |  |  | 433.4335 | 454.01 | 639.8121 | [7 empty] | 0.4764 | 0.2214 | 0.5253 | 9248.0976 | 0.4268 | 691.5712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | 6.7058 | 9.9128 | 11.9679 | 8021.2918 | 7.9447 | 731.8544 | [5 empty] | 436.1402 | 457.6555 | 646.5464 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 692.7601 |  |  |  |  | 434.5846 | 455.7461 | 648.6169 | [7 empty] | -0.2102 | -0.8059 | 0.8328 | 9419.2982 | 0.4665 | 692.1385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | 6.6945 | 9.7753 | 11.8479 | 8034.7136 | 7.8731 | 732.0883 | [5 empty] | 438.0639 | 459.6741 | 649.3982 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 693.4144 |  |  |  |  | 437.7697 | 458.5728 | 646.0023 | [7 empty] | 0.4858 | 0.2632 | 0.5525 | 9242.3536 | 0.423 | 693.0578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | 6.691 | 9.8086 | 11.8734 | 8033.0055 | 7.851 | 732.5038 | [5 empty] | 439.9957 | 461.7012 | 652.262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 694.0688 |  |  |  |  | 438.6711 | 460.2327 | 654.6448 | [7 empty] | -0.2763 | -0.7396 | 0.7895 | 9412.956 | 0.4142 | 693.595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | 6.6698 | 9.6994 | 11.7713 | 8044.1864 | 7.7816 | 732.7348 | [5 empty] | 441.9357 | 463.7369 | 655.1379 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 694.7232 |  |  |  |  | 441.0349 | 461.9958 | 650.6084 | [7 empty] | 0.5012 | 0.2997 | 0.5839 | 9237.0104 | 0.4358 | 694.1637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | 6.6486 | 9.7326 | 11.7868 | 8042.954 | 7.7523 | 733.1224 | [5 empty] | 443.884 | 465.7813 | 658.026 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 695.3776 |  |  |  |  | 443.0976 | 464.8097 | 661.4918 | [7 empty] | -0.2708 | -0.8011 | 0.8456 | 9420.6234 | 0.4458 | 695.0669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | 6.5376 | 9.8576 | 11.8285 | 8036.1614 | 7.7107 | 733.4485 | [5 empty] | 445.8404 | 467.8343 | 660.9263 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 696.0319 |  |  |  |  | 445.9646 | 466.7702 | 663.2177 | [7 empty] | 0.2678 | -0.6829 | 0.7335 | 9378.6832 | 0.6651 | 695.6931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | 6.5189 | 9.8706 | 11.8289 | 8036.6497 | 7.6777 | 733.8213 | [5 empty] | 447.8052 | 469.8959 | 663.8389 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 696.6863 |  |  |  |  | 448.2043 | 469.1892 | 666.7009 | [7 empty] | 0.2319 | -0.6879 | 0.7259 | 9380.9005 | 0.6375 | 696.4623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | 6.4137 | 9.9935 | 11.8746 | 8029.8389 | 7.6386 | 734.1311 | [5 empty] | 449.7782 | 471.9663 | 666.7638 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 697.3407 |  |  |  |  | 449.3869 | 470.4261 | 668.2944 | [7 empty] | 0.2439 | -0.662 | 0.7055 | 9376.7602 | 0.6341 | 696.8541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | 6.4041 | 10.0249 | 11.8959 | 8028.4018 | 7.6125 | 734.5094 | [5 empty] | 451.7596 | 474.0455 | 669.7011 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 697.995 |  |  |  |  | 451.6079 | 472.6913 | 671.7393 | [7 empty] | 0.2552 | -0.7031 | 0.748 | 9381.6025 | 0.6681 | 697.5692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | 6.4751 | 9.9353 | 11.8591 | 8034.8228 | 7.5668 | 734.7385 | [5 empty] | 453.7494 | 476.1334 | 672.6509 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 698.6494 |  |  |  |  | 453.9965 | 475.1482 | 675.1501 | [7 empty] | 0.2803 | -0.6937 | 0.7482 | 9378.9911 | 0.6813 | 698.341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | 6.4713 | 9.9445 | 11.8647 | 8035.0386 | 7.5324 | 735.0628 | [5 empty] | 455.7476 | 478.2302 | 675.6131 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 699.3038 |  |  |  |  | 455.1478 | 476.3206 | 676.8411 | [7 empty] | 0.2932 | -0.7002 | 0.7591 | 9379.1655 | 0.7001 | 698.7079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | 6.555 | 9.8553 | 11.8362 | 8041.0067 | 7.4912 | 735.2871 | [5 empty] | 457.7543 | 480.3359 | 678.5878 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 699.9581 |  |  |  |  | 457.4078 | 478.6705 | 680.3204 | [7 empty] | 0.2909 | -0.7249 | 0.7811 | 9382.4178 | 0.712 | 699.4408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | 6.5394 | 9.8608 | 11.8321 | 8041.9653 | 7.4549 | 735.6251 | [5 empty] | 459.7695 | 482.4504 | 681.5751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 700.6125 |  |  |  |  | 459.4839 | 480.9101 | 682.6929 | [7 empty] | 0.3174 | -0.5927 | 0.6723 | 9363.4273 | 0.652 | 700.1361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | 6.5344 | 9.9846 | 11.9328 | 8031.9204 | 7.4406 | 735.9348 | [5 empty] | 461.7931 | 484.5739 | 684.5751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 701.2669 |  |  |  |  | 461.629 | 483.2263 | 685.2314 | [7 empty] | 0.3379 | -0.4702 | 0.579 | 9346.1343 | 0.5957 | 700.8519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | 6.5225 | 10.0028 | 11.9415 | 8031.6394 | 7.4086 | 736.2765 | [5 empty] | 463.8254 | 486.7064 | 687.5877 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 701.9212 |  |  |  |  | 463.9228 | 485.5352 | 688.7738 | [7 empty] | 0.3605 | -0.5186 | 0.6315 | 9351.3866 | 0.6436 | 701.5622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | 6.513 | 10.1201 | 12.0348 | 8022.4057 | 7.3946 | 736.5992 | [5 empty] | 465.8662 | 488.8479 | 690.6131 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 702.5756 |  |  |  |  | 466.2771 | 488.0873 | 692.455 | [7 empty] | 0.3189 | -0.5249 | 0.6141 | 9354.0392 | 0.6087 | 702.3435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | 6.5 | 10.1097 | 12.019 | 8024.7698 | 7.3591 | 736.9594 | [5 empty] | 467.9157 | 490.9985 | 693.6513 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 703.2299 |  |  |  |  | 468.7169 | 489.825 | 694.8452 | [7 empty] | 0.6776 | -0.5549 | 0.8758 | 9341.2898 | 0.9563 | 702.8732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | 6.497 | 10.1112 | 12.0186 | 8026.7152 | 7.3617 | 737.658 | [5 empty] | 469.9738 | 493.1582 | 696.7023 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 703.8843 |  |  |  |  | 469.7459 | 490.9326 | 696.0743 | [7 empty] | 0.6873 | -0.4995 | 0.8496 | 9333.5465 | 0.9398 | 703.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | 6.4759 | 10.119 | 12.0138 | 8027.7239 | 7.3284 | 738.0224 | [5 empty] | 472.0406 | 495.327 | 699.7663 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 704.5386 |  |  |  |  | 472.3762 | 493.7612 | 700.954 | [7 empty] | 0.596 | -0.634 | 0.8702 | 9355.2867 | 0.9246 | 704.0665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | 6.4734 | 10.113 | 12.0074 | 8028.311 | 7.2607 | 738.0147 | [5 empty] | 474.1162 | 497.5049 | 702.8432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 705.193 |  |  |  |  | 474.9009 | 496.6507 | 704.8438 | [7 empty] | 0.504 | -0.5894 | 0.7755 | 9353.5793 | 0.813 | 704.9367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | 6.4654 | 10.1607 | 12.0433 | 8025.3399 | 7.2382 | 738.3698 | [5 empty] | 476.2006 | 499.6921 | 705.9331 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 705.8474 |  |  |  |  | 477.188 | 499.0469 | 708.2924 | [7 empty] | 0.4999 | -0.5979 | 0.7793 | 9354.7668 | 0.8135 | 705.6546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | 6.4338 | 10.1946 | 12.055 | 8024.3335 | 7.2074 | 738.7223 | [5 empty] | 478.2938 | 501.8886 | 709.0361 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 706.5017 |  |  |  |  | 478.3313 | 500.1138 | 710.4514 | [7 empty] | 0.5124 | -0.7058 | 0.8722 | 9368.2627 | 0.8899 | 705.9732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | 6.4161 | 10.2045 | 12.054 | 8024.8752 | 7.1704 | 739.0247 | [5 empty] | 480.3958 | 504.0943 | 712.1522 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 707.1561 |  |  |  |  | 480.5009 | 502.3906 | 713.7014 | [7 empty] | 0.5087 | -0.7091 | 0.8727 | 9368.7405 | 0.888 | 706.6509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | 6.4045 | 10.2098 | 12.0523 | 8025.6674 | 7.1353 | 739.3403 | [5 empty] | 482.5067 | 506.3093 | 715.2815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 707.8104 |  |  |  |  | 482.8031 | 505.1107 | 717.0746 | [7 empty] | 0.4092 | -0.6186 | 0.7417 | 9361.3682 | 0.7445 | 707.4567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | 6.3915 | 10.2296 | 12.0621 | 8025.2416 | 7.1038 | 739.6624 | [5 empty] | 484.6266 | 508.5338 | 718.424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 708.4648 |  |  |  |  | 485.0093 | 507.2174 | 720.3739 | [7 empty] | 0.4749 | -0.6775 | 0.8274 | 9365.9212 | 0.8377 | 708.0779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | 6.3776 | 10.2413 | 12.0647 | 8026.2712 | 7.0941 | 740.2348 | [5 empty] | 486.7554 | 510.7676 | 721.5798 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 709.1191 |  |  |  |  | 486.8551 | 509.2276 | 721.5626 | [7 empty] | 0.5516 | -0.4162 | 0.691 | 9328.4925 | 0.7626 | 708.6683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | 6.3491 | 10.2556 | 12.0618 | 8027.6627 | 7.0863 | 740.8575 | [5 empty] | 488.8932 | 513.0109 | 724.7489 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 709.7734 |  |  |  |  | 489.5369 | 511.8133 | 727.1168 | [7 empty] | 0.521 | -0.7201 | 0.8888 | 9369.0974 | 0.9027 | 709.4245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | 6.3338 | 10.2757 | 12.0709 | 8027.2609 | 7.0542 | 741.1721 | [5 empty] | 491.04 | 515.2636 | 727.9315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 710.4278 |  |  |  |  | 491.7008 | 514.3459 | 729.6218 | [7 empty] | 0.4799 | -0.5398 | 0.7223 | 9347.5295 | 0.7613 | 710.1616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | 6.331 | 10.2787 | 12.072 | 8027.8813 | 7.0183 | 741.4545 | [5 empty] | 493.196 | 517.5259 | 731.1275 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 711.0821 |  |  |  |  | 493.893 | 516.8397 | 732.0928 | [7 empty] | 0.4664 | -0.367 | 0.5935 | 9325.8706 | 0.6523 | 710.884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | 6.3188 | 10.2912 | 12.0763 | 8028.0327 | 6.985 | 741.762 | [5 empty] | 495.361 | 519.7977 | 734.337 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 711.7365 |  |  |  |  | 494.8805 | 518.0272 | 733.207 | [7 empty] | 0.4394 | -0.2726 | 0.5171 | 9314.9944 | 0.5805 | 711.2267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | 6.2998 | 10.2932 | 12.068 | 8029.3248 | 6.9481 | 742.0694 | [5 empty] | 497.5352 | 522.0792 | 737.5601 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 712.3908 |  |  |  |  | 497.1303 | 520.4203 | 736.5426 | [7 empty] | 0.4276 | -0.2633 | 0.5022 | 9314.3141 | 0.5636 | 711.9153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | 6.2934 | 10.2948 | 12.0661 | 8030.232 | 6.9136 | 742.3704 | [5 empty] | 499.7186 | 524.3703 | 740.7968 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 713.0452 |  |  |  |  | 499.3851 | 522.9478 | 739.9782 | [7 empty] | 0.3681 | -0.2341 | 0.4362 | 9313.2379 | 0.4896 | 712.6392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | 6.193 | 10.4017 | 12.1057 | 8025.1387 | 6.8927 | 742.7789 | [5 empty] | 501.9112 | 526.6711 | 744.0472 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 713.6995 |  |  |  |  | 502.0331 | 525.7484 | 743.2616 | [7 empty] | 0.4014 | -0.1298 | 0.4218 | 9298.5077 | 0.4681 | 713.4374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | 6.1892 | 10.4104 | 12.1112 | 8025.3279 | 6.8604 | 743.0732 | [5 empty] | 504.1131 | 528.9816 | 747.3114 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 714.3538 |  |  |  |  | 504.7159 | 527.9455 | 747.5277 | [7 empty] | 0.5804 | -0.3357 | 0.6705 | 9316.5846 | 0.7451 | 714.0608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | 6.0898 | 10.5167 | 12.1526 | 8020.3006 | 6.843 | 743.4891 | [5 empty] | 506.3243 | 531.3019 | 750.5893 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 715.0082 |  |  |  |  | 506.9497 | 529.9869 | 751.5239 | [7 empty] | 0.632 | -0.5179 | 0.8171 | 9337.3671 | 0.8898 | 714.6377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | 6.076 | 10.532 | 12.1589 | 8020.2304 | 6.811 | 743.7844 | [5 empty] | 508.5449 | 533.632 | 753.8811 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 715.6625 |  |  |  |  | 509.4647 | 532.1896 | 753.53 | [7 empty] | 0.8805 | -0.3706 | 0.9553 | 9307.5632 | 1.0516 | 715.2578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | 6.1334 | 10.455 | 12.1213 | 8026.1272 | 6.7744 | 744.12 | [5 empty] | 510.7748 | 535.9719 | 757.1869 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 716.3169 |  |  |  |  | 512.1902 | 534.9948 | 759.3012 | [7 empty] | 0.7843 | -0.6441 | 1.0149 | 9346.4219 | 1.0977 | 716.0439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | 6.121 | 10.4706 | 12.1284 | 8025.9474 | 6.7419 | 744.4014 | [5 empty] | 513.0142 | 538.3218 | 760.5066 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 716.9712 |  |  |  |  | 514.4268 | 537.5803 | 762.2551 | [7 empty] | 0.7293 | -0.526 | 0.8992 | 9333.8481 | 0.9836 | 716.765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | 6.1865 | 10.4134 | 12.1125 | 8029.8019 | 6.7114 | 744.7185 | [5 empty] | 515.263 | 540.6815 | 763.8403 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 717.6255 |  |  |  |  | 516.6254 | 540.1158 | 765.2786 | [7 empty] | 0.6699 | -0.4301 | 0.7961 | 9324.3389 | 0.8771 | 717.4689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | 6.1647 | 10.5157 | 12.1895 | 8022.3131 | 6.6971 | 744.9833 | [5 empty] | 517.5213 | 543.0513 | 767.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 718.2799 |  |  |  |  | 517.568 | 541.0532 | 766.4001 | [7 empty] | 0.703 | -0.4018 | 0.8097 | 9319.2887 | 0.8977 | 717.7283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | 6.1615 | 10.5327 | 12.2026 | 8021.7123 | 6.6675 | 745.2596 | [5 empty] | 519.7892 | 545.431 | 770.5501 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 718.9342 |  |  |  |  | 519.9038 | 543.5447 | 769.6187 | [7 empty] | 0.7038 | -0.3538 | 0.7877 | 9313.2098 | 0.8739 | 718.4157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | 6.1508 | 10.6415 | 12.2913 | 8013.7183 | 6.6697 | 745.6554 | [5 empty] | 522.0667 | 547.8209 | 773.9263 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 719.5885 |  |  |  |  | 522.5801 | 546.1951 | 774.0974 | [7 empty] | 0.7191 | -0.4694 | 0.8587 | 9326.9835 | 0.9456 | 719.1437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | 6.1383 | 10.6463 | 12.2891 | 8014.4286 | 6.6344 | 745.9142 | [5 empty] | 524.3538 | 550.2208 | 777.3167 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 720.2429 |  |  |  |  | 525.1085 | 548.7493 | 778.0613 | [7 empty] | 0.7345 | -0.5254 | 0.9031 | 9333.2701 | 0.9883 | 719.842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | 6.1308 | 10.6556 | 12.2934 | 8014.5746 | 6.6012 | 746.1679 | [5 empty] | 526.6506 | 552.6309 | 780.7215 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 720.8972 |  |  |  |  | 527.3829 | 551.2511 | 780.2089 | [7 empty] | 0.7733 | -0.3136 | 0.8345 | 9305.0711 | 0.9191 | 720.5229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | 6.1046 | 10.6709 | 12.2937 | 8015.181 | 6.5776 | 746.5638 | [5 empty] | 528.957 | 555.0511 | 784.1407 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 721.5515 |  |  |  |  | 531.4451 | 554.5106 | 785.7822 | [7 empty] | 1.1114 | -0.502 | 1.2195 | 9313.6595 | 1.3303 | 721.4056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | 6.0945 | 10.6828 | 12.299 | 8015.1933 | 6.5453 | 746.8189 | [5 empty] | 531.2733 | 557.4816 | 787.5743 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 722.2059 |  |  |  |  | 532.4127 | 556.0491 | 785.8613 | [7 empty] | 1.0316 | -0.1687 | 1.0453 | 9275.899 | 1.1038 | 721.8205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | 6.0887 | 10.687 | 12.2997 | 8015.7277 | 6.5121 | 747.0717 | [5 empty] | 533.5993 | 559.9223 | 791.0225 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 722.8602 |  |  |  |  | 535.4257 | 558.8476 | 792.8568 | [7 empty] | 0.9833 | -0.631 | 1.1683 | 9335.257 | 1.2733 | 722.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | 6.0706 | 10.7027 | 12.3044 | 8014.9435 | 6.4608 | 747.0782 | [5 empty] | 535.9351 | 562.3734 | 794.4852 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 723.5145 |  |  |  |  | 537.4042 | 561.2255 | 795.603 | [7 empty] | 0.899 | -0.5258 | 1.0415 | 9325.8225 | 1.1413 | 723.2084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | 6.0764 | 10.701 | 12.3059 | 8014.8999 | 6.4099 | 747.0755 | [5 empty] | 538.2808 | 564.8349 | 797.9626 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 724.1688 |  |  |  |  | 539.7269 | 563.8077 | 798.5744 | [7 empty] | 0.881 | -0.419 | 0.9756 | 9313.3499 | 1.0712 | 723.8961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | 6.0482 | 10.7184 | 12.3071 | 8016.0489 | 6.4057 | 747.7031 | [5 empty] | 540.6365 | 567.3067 | 801.4546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 724.8232 |  |  |  |  | 542.3517 | 566.4896 | 802.5568 | [7 empty] | 0.8951 | -0.4492 | 1.0015 | 9316.4465 | 1.0987 | 724.6072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | 6.0416 | 10.7318 | 12.3155 | 8015.7731 | 6.3755 | 747.9406 | [5 empty] | 543.002 | 569.789 | 804.9614 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 725.4775 |  |  |  |  | 544.8608 | 569.0156 | 806.2245 | [7 empty] | 0.9287 | -0.4673 | 1.0396 | 9317.1845 | 1.1391 | 725.274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | 6.0218 | 10.7425 | 12.3152 | 8016.4765 | 6.3514 | 748.3005 | [5 empty] | 545.3776 | 572.2817 | 808.483 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 726.1318 |  |  |  |  | 547.3795 | 571.5562 | 809.6809 | [7 empty] | 0.9745 | -0.4516 | 1.074 | 9313.2306 | 1.1746 | 725.9417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | 6.0055 | 10.7612 | 12.3235 | 8016.0852 | 6.3227 | 748.5539 | [5 empty] | 547.7632 | 574.785 | 812.0196 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 726.7862 |  |  |  |  | 549.8223 | 573.9712 | 813.0247 | [7 empty] | 1.0343 | -0.4474 | 1.1269 | 9310.1132 | 1.2292 | 726.5737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | 5.9831 | 10.7711 | 12.3213 | 8016.5722 | 6.2893 | 748.7849 | [5 empty] | 550.1589 | 577.2989 | 815.571 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 727.4405 |  |  |  |  | 551.803 | 576.1702 | 816.3259 | [7 empty] | 0.9728 | -0.4688 | 1.0799 | 9315.3779 | 1.1813 | 727.147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | 5.9718 | 10.786 | 12.3288 | 8016.578 | 6.267 | 749.1156 | [5 empty] | 552.5648 | 579.8234 | 819.1375 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 728.0948 |  |  |  |  | 553.9036 | 578.8892 | 819.78 | [7 empty] | 0.7929 | -0.3885 | 0.883 | 9313.2826 | 0.9706 | 727.853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | 5.9615 | 10.8024 | 12.3382 | 8016.1392 | 6.2388 | 749.3474 | [5 empty] | 554.9808 | 582.3586 | 822.719 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 728.7492 |  |  |  |  | 556.3559 | 581.7034 | 823.0975 | [7 empty] | 0.737 | -0.2822 | 0.7891 | 9302.7087 | 0.865 | 728.5803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | 5.9467 | 10.8115 | 12.339 | 8016.7821 | 6.2157 | 749.6902 | [5 empty] | 557.407 | 584.9045 | 826.3157 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 729.4035 |  |  |  |  | 558.6744 | 584.0648 | 826.5328 | [7 empty] | 0.7569 | -0.2989 | 0.8137 | 9303.8838 | 0.8922 | 729.188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | 5.9215 | 10.8343 | 12.3469 | 8016.5274 | 6.194 | 750.0184 | [5 empty] | 559.8434 | 587.4611 | 829.9275 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 730.0578 |  |  |  |  | 560.9925 | 586.5089 | 829.8688 | [7 empty] | 0.7575 | -0.281 | 0.8079 | 9301.6773 | 0.8843 | 729.8144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | 5.8985 | 10.8523 | 12.3518 | 8016.6462 | 6.1727 | 750.3604 | [5 empty] | 562.2902 | 590.0286 | 833.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 730.7121 |  |  |  |  | 563.3595 | 589.0473 | 833.2501 | [7 empty] | 0.7468 | -0.2487 | 0.7871 | 9298.2212 | 0.8587 | 730.4624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | 5.8872 | 10.8677 | 12.3599 | 8016.252 | 6.1441 | 750.5648 | [5 empty] | 564.7472 | 592.6069 | 837.1971 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 731.3665 |  |  |  |  | 565.8244 | 591.5717 | 837.2902 | [7 empty] | 0.7402 | -0.3179 | 0.8056 | 9306.879 | 0.8849 | 731.1041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | 5.8576 | 10.8958 | 12.3706 | 8016.4881 | 6.1433 | 751.1789 | [5 empty] | 567.2147 | 595.1961 | 840.855 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 732.0208 |  |  |  |  | 568.4901 | 594.5597 | 841.1932 | [7 empty] | 0.6838 | -0.2635 | 0.7328 | 9302.6899 | 0.8036 | 731.8602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | 5.8323 | 10.9269 | 12.386 | 8015.4524 | 6.1239 | 751.4804 | [5 empty] | 569.6926 | 597.7962 | 844.5283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 732.6751 |  |  |  |  | 569.262 | 595.8393 | 841.3393 | [7 empty] | 0.6025 | -0.0076 | 0.6025 | 9275.3701 | 0.6151 | 732.1829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | 5.8135 | 10.9441 | 12.3923 | 8015.3968 | 6.1016 | 751.7755 | [5 empty] | 572.181 | 600.4073 | 848.2171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 733.3295 |  |  |  |  | 571.7739 | 598.962 | 851.5017 | [7 empty] | 0.0716 | -0.794 | 0.7972 | 9393.3986 | 0.5805 | 732.9676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | 5.7419 | 11.0161 | 12.4227 | 8012.1961 | 6.0867 | 752.0489 | [5 empty] | 574.6798 | 603.0295 | 851.9215 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 733.9838 |  |  |  |  | 575.4762 | 601.8807 | 848.2166 | [7 empty] | 0.8803 | 0.2037 | 0.9036 | 9238.6761 | 0.8116 | 733.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | 5.7282 | 11.0364 | 12.4344 | 8011.6584 | 6.0661 | 752.3219 | [5 empty] | 577.1893 | 605.6627 | 855.6415 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 734.6381 |  |  |  |  | 577.3457 | 604.264 | 857.926 | [7 empty] | 0.3412 | -0.6651 | 0.7475 | 9365.7612 | 0.7059 | 734.2909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | 5.7048 | 11.0549 | 12.4401 | 8011.5935 | 6.0447 | 752.6073 | [5 empty] | 579.7093 | 608.3071 | 859.3773 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 735.2924 |  |  |  |  | 580.0601 | 607.0831 | 862.7778 | [7 empty] | 0.2999 | -0.7854 | 0.8407 | 9382.051 | 0.7446 | 734.9899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | 5.6329 | 11.1306 | 12.4747 | 8008.2939 | 6.0381 | 752.9451 | [5 empty] | 582.24 | 610.9626 | 863.1289 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 735.9468 |  |  |  |  | 584.4789 | 610.7213 | 866.0742 | [7 empty] | 0.7842 | -0.5709 | 0.97 | 9335.2678 | 1.0508 | 735.8874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | 5.6156 | 11.1564 | 12.4901 | 8007.3569 | 6.0198 | 753.2052 | [5 empty] | 584.7814 | 613.6293 | 866.8963 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 736.6011 |  |  |  |  | 585.5288 | 612.1135 | 866.1906 | [7 empty] | 0.7827 | -0.3007 | 0.8385 | 9302.9395 | 0.9168 | 736.2295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | 5.5972 | 11.1699 | 12.4938 | 8007.5145 | 5.9979 | 753.467 | [5 empty] | 587.3335 | 616.3073 | 870.6796 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 737.2554 |  |  |  |  | 587.1637 | 615.3203 | 874.8248 | [7 empty] | -0.0206 | -0.8013 | 0.8015 | 9397.2531 | 0.5263 | 737.0146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | 5.5795 | 11.1935 | 12.507 | 8007.0053 | 5.9841 | 753.8018 | [5 empty] | 589.8964 | 618.9967 | 874.4789 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 737.9098 |  |  |  |  | 589.7864 | 617.9984 | 878.3741 | [7 empty] | 0.0208 | -0.7701 | 0.7704 | 9391.543 | 0.53 | 737.6672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | 5.5479 | 11.2292 | 12.525 | 8005.8612 | 5.9727 | 754.1304 | [5 empty] | 592.4701 | 621.6973 | 878.2942 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 738.5641 |  |  |  |  | 591.9629 | 620.5371 | 881.2995 | [7 empty] | -0.036 | -0.6663 | 0.6672 | 9381.2591 | 0.429 | 738.2833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | 5.5159 | 11.2688 | 12.5463 | 8004.4583 | 5.964 | 754.4746 | [5 empty] | 595.0547 | 624.4094 | 882.1257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 739.2184 |  |  |  |  | 594.1472 | 623.0031 | 884.5256 | [7 empty] | -0.0857 | -0.6218 | 0.6276 | 9377.8843 | 0.3767 | 738.8795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | 5.5211 | 11.2675 | 12.5475 | 8004.3937 | 5.9283 | 754.4678 | [5 empty] | 597.6502 | 627.133 | 885.9734 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 739.8728 |  |  |  |  | 596.7097 | 625.6665 | 887.7252 | [7 empty] | -0.0434 | -0.5442 | 0.546 | 9366.65 | 0.3458 | 739.5208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | 5.4501 | 11.3798 | 12.6176 | 7999.078 | 5.9603 | 755.182 | [5 empty] | 600.2567 | 629.868 | 889.8373 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 740.5271 |  |  |  |  | 599.4266 | 628.3572 | 891.2011 | [7 empty] | 0.035 | -0.5054 | 0.5066 | 9358.5812 | 0.3656 | 740.166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | 5.3985 | 11.4274 | 12.6385 | 7997.9943 | 5.9609 | 755.6666 | [5 empty] | 602.9135 | 632.6559 | 893.7758 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1912 |  |  |  |  | 602.8317 | 632.6559 | 893.3367 | [7 empty] | -0.0064 | 0.0635 | 0.0638 | 9292.7974 | 0.0471 | 741.1912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.2251 | -0.2029 | 0.4424 | 11507.8763 | 0.7303 | [6 empty] | 1.185 | 1.1207 | 1.4281 | [5 empty] | 0.4983 | 0.145 | 7405.0627 | [5 empty] | 1.3233 | 1.2573 | 1.8854 | [7 empty] | 0.3746 | -0.1821 | 0.3497 | 9640.3018 | 0.4701 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.9547 | 0.1664 | 0.8032 | 4628.5919 | 1.9463 | [6 empty] | 1.4893 | 1.279 | 1.4482 | [5 empty] | 1.1706 | 0.3407 | 6027.0526 | [5 empty] | 1.6912 | 1.4565 | 1.8542 | [7 empty] | 1.1806 | 0.1271 | 0.2138 | 6955.8784 | 0.4143 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.3988 | 0.9193 | 3.3659 | 2244.3827 | 5.6409 | [6 empty] | 1.8766 | 1.4805 | 1.4738 | [5 empty] | 2.0485 | 0.5962 | 4969.3585 | [5 empty] | 2.1568 | 1.7001 | 1.8611 | [7 empty] | 2.2319 | 0.4594 | 0.2288 | 5480.0552 | 0.6109 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.6735 | 2.0833 | 7.5969 | 2244.3827 | 9.7461 | [6 empty] | 2.3595 | 1.7316 | 1.5057 | [5 empty] | 3.1659 | 0.9214 | 4090.0461 | [5 empty] | 2.422 | 1.8596 | 2.1442 | [7 empty] | 2.5831 | 0.3344 | 0.8272 | 5695.9166 | 0.8256 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.2292 | 3.5393 | 12.8609 | 2244.3827 | 12.3943 | [6 empty] | 2.9519 | 2.0398 | 1.5448 | [5 empty] | 4.5599 | 1.327 | 3261.0707 | [5 empty] | 3.0569 | 2.21 | 2.1198 | [7 empty] | 4.0392 | 0.8833 | 0.6842 | 4454.2547 | 0.6215 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.7624 | 5.6627 | 20.8475 | 2244.3827 | 13.2468 | [6 empty] | 3.6698 | 2.4132 | 1.5923 | [5 empty] | 6.2711 | 1.825 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.9933 | 2.6628 | 2.0433 | [7 empty] | 6.4381 | 1.6281 | 0.2582 | 3085.6882 | 0.588 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.2211 | 8.2192 | 30.4323 | 2244.3827 | 13.0823 | [6 empty] | 4.5315 | 2.8614 | 1.6492 | [5 empty] | 8.3448 | 2.4285 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.6225 | 3.0393 | 2.0586 | [7 empty] | 7.8482 | 2.2204 | 0.5385 | 2244.3828 | 0.4732 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.2999 | 10.4707 | 38.1757 | 2244.3827 | 12.7753 | [6 empty] | 5.5579 | 3.3954 | 1.717 | [5 empty] | 10.8322 | 3.1524 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.6363 | 3.5698 | 2.2497 | [7 empty] | 10.1477 | 2.753 | 0.7925 | 2244.3827 | 0.5357 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 59.687 | 13.0267 | 46.772 | 2244.3827 | 13.1281 | [6 empty] | 6.7728 | 4.0273 | 1.7972 | [5 empty] | 13.7916 | 4.0137 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.8656 | 4.1855 | 2.3677 | [7 empty] | 13.1305 | 3.5006 | 0.8368 | 2244.3827 | 0.4883 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 70.2999 | 15.4127 | 54.0173 | 2244.3827 | 13.5685 | [6 empty] | 8.2036 | 4.7716 | 1.8917 | [5 empty] | 17.2895 | 5.0316 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.1594 | 4.9126 | 2.4446 | [7 empty] | 16.1552 | 4.5615 | 1.2279 | 2244.3827 | 0.6874 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 80.9643 | 17.8144 | 60.6792 | 2244.3827 | 14.0876 | [6 empty] | 9.8813 | 5.6443 | 2.0025 | [5 empty] | 21.4014 | 6.2283 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.1168 | 5.8939 | 2.5277 | [7 empty] | 21.0507 | 5.9217 | 0.4658 | 2244.3827 | 0.3634 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 91.0375 | 20.0766 | 66.2537 | 2244.3827 | 14.4851 | [6 empty] | 11.8414 | 6.6639 | 2.132 | [5 empty] | 25.9769 | 7.5599 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.8732 | 6.8294 | 2.5543 | [7 empty] | 25.1264 | 7.2867 | 0.8934 | 2244.3827 | 0.4173 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 99.8902 | 22.0615 | 70.2932 | 2244.3827 | 14.6395 | [6 empty] | 14.1246 | 7.8515 | 2.2828 | [5 empty] | 30.8266 | 8.9713 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.7966 | 7.8554 | 2.9868 | [7 empty] | 28.7679 | 8.0678 | 2.2483 | 2244.3827 | 0.776 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 110.6877 | 24.4938 | 76.0627 | 2244.3827 | 15.1753 | [6 empty] | 16.7772 | 9.2313 | 2.458 | [5 empty] | 35.9315 | 10.4569 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.4943 | 9.241 | 2.8504 | [7 empty] | 34.4287 | 10.0296 | 1.5624 | 2244.3827 | 0.4565 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 119.7974 | 26.5347 | 79.8503 | 2244.3827 | 15.3808 | [6 empty] | 19.8521 | 10.8308 | 2.6611 | [5 empty] | 41.2787 | 12.0131 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.636 | 10.8387 | 3.1693 | [7 empty] | 39.924 | 11.3973 | 1.488 | 2244.3827 | 0.4753 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 128.7444 | 28.5335 | 83.2276 | 2244.3827 | 15.5518 | [6 empty] | 23.4097 | 12.6813 | 2.8961 | [5 empty] | 46.8607 | 13.6376 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.3225 | 12.7528 | 3.4752 | [7 empty] | 45.6946 | 13.011 | 1.3238 | 2244.3827 | 0.4748 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 137.7287 | 30.5459 | 86.4046 | 2244.3827 | 15.73 | [6 empty] | 27.519 | 14.8189 | 3.1676 | [5 empty] | 52.6745 | 15.3295 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.4512 | 14.8538 | 3.5949 | [7 empty] | 51.889 | 14.8559 | 0.9172 | 2244.3827 | 0.359 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 144.9633 | 32.173 | 87.5522 | 2244.3827 | 15.5605 | [6 empty] | 32.2588 | 17.2844 | 3.4806 | [5 empty] | 58.7203 | 17.089 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.7182 | 17.0645 | 4.0688 | [7 empty] | 57.2196 | 16.2132 | 1.7375 | 2244.3827 | 0.6502 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 154.5544 | 34.3249 | 90.8687 | 2244.3827 | 15.8451 | [6 empty] | 37.7191 | 20.1246 | 3.8413 | [5 empty] | 65.0015 | 18.917 | 2244.3827 | [5 empty] | 37.3355 | 19.9742 | 4.4862 | [7 empty] | 63.7703 | 18.0743 | 1.4919 | 2244.3827 | 0.6475 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 162.5018 | 36.1 | 92.2531 | 2244.3827 | 15.7848 | [6 empty] | 44.0025 | 23.3931 | 4.2563 | [5 empty] | 71.5238 | 20.8151 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.1245 | 23.037 | 4.796 | [7 empty] | 69.7968 | 20.0337 | 1.8956 | 2244.3827 | 0.5891 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 170.3942 | 37.869 | 93.3263 | 2244.3827 | 15.6919 | [6 empty] | 51.2264 | 27.1508 | 4.7335 | [5 empty] | 78.2948 | 22.7856 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.2704 | 26.2532 | 5.4541 | [7 empty] | 75.4353 | 21.5296 | 3.1232 | 2244.3827 | 0.9374 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 178.2559 | 39.628 | 94.1026 | 2244.3827 | 15.5663 | [6 empty] | 59.5248 | 31.4674 | 5.2816 | [5 empty] | 85.324 | 24.8313 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.6048 | 30.5551 | 5.9585 | [7 empty] | 82.8566 | 23.6844 | 2.7209 | 2244.3827 | 0.8608 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 185.9797 | 41.3583 | 94.462 | 2244.3827 | 15.3771 | [6 empty] | 69.051 | 36.4226 | 5.9108 | [5 empty] | 92.6222 | 26.9552 | 2244.3827 | [5 empty] | 68.0041 | 35.901 | 6.3374 | [7 empty] | 91.4106 | 26.3004 | 1.3772 | 2244.3827 | 0.5019 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 194.4014 | 43.2453 | 95.247 | 2244.3827 | 15.2958 | [6 empty] | 79.9799 | 42.1075 | 6.6327 | [5 empty] | 100.2016 | 29.161 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.4639 | 41.759 | 7.0191 | [7 empty] | 99.7486 | 28.6182 | 0.7069 | 2244.3827 | 0.4458 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 200.7393 | 44.6583 | 93.6001 | 2244.3827 | 14.7111 | [6 empty] | 92.5116 | 48.6261 | 7.4605 | [5 empty] | 108.0755 | 31.4525 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.4451 | 48.4585 | 7.9293 | [7 empty] | 108.019 | 30.9374 | 0.5182 | 2244.3827 | 0.4825 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 209.13 | 46.5354 | 93.736 | 2244.3827 | 14.5215 | [6 empty] | 106.8747 | 56.0974 | 8.4092 | [5 empty] | 116.2586 | 33.834 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.1292 | 55.1417 | 8.665 | [7 empty] | 115.1731 | 33.237 | 1.2387 | 2244.3827 | 0.4364 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 216.3117 | 48.1428 | 92.3071 | 2244.3827 | 13.982 | [6 empty] | 123.3307 | 64.6573 | 9.4961 | [5 empty] | 124.7662 | 36.3099 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.4377 | 64.1343 | 9.7368 | [7 empty] | 124.2671 | 35.9268 | 0.6291 | 2244.3827 | 0.2843 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 223.5524 | 49.7581 | 90.5923 | 2244.3827 | 13.3475 | [6 empty] | 142.1788 | 74.4615 | 10.7411 | [5 empty] | 133.6149 | 38.8851 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.6774 | 74.1057 | 10.7352 | [7 empty] | 133.5548 | 38.7315 | 0.165 | 2244.3827 | 0.1079 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 230.3281 | 51.2689 | 88.0422 | 2244.3827 | 12.4432 | [6 empty] | 163.7611 | 85.688 | 12.1667 | [5 empty] | 142.8223 | 41.5646 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.9948 | 84.6291 | 12.7641 | [7 empty] | 141.9866 | 40.8321 | 1.1113 | 2244.3827 | 0.5292 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 237.1531 | 52.7923 | 85.1652 | 2244.3827 | 11.2894 | [6 empty] | 188.4691 | 98.5403 | 13.7987 | [5 empty] | 152.4069 | 44.354 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.2076 | 96.8996 | 14.3635 | [7 empty] | 150.7322 | 43.6032 | 1.8353 | 2244.3827 | 0.5367 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 244.8001 | 54.5001 | 82.7293 | 2244.3827 | 10.0848 | [6 empty] | 216.7508 | 113.2517 | 15.6668 | [5 empty] | 162.3883 | 47.2588 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.1492 | 112.2481 | 16.4346 | [7 empty] | 161.7296 | 46.5554 | 0.9637 | 2244.3827 | 0.4974 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 250.8139 | 55.8476 | 78.5574 | 2244.3827 | 8.6395 | [6 empty] | 248.0566 | 129.536 | 17.7346 | [5 empty] | 172.4605 | 50.1901 | 2244.3827 | [5 empty] | 247.883 | 129.3313 | 18.3155 | [7 empty] | 172.3326 | 49.8332 | 0.3791 | 2244.3827 | 0.2726 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.575 | 0.1612 | 0.6008 | 9788.3311 | 0.9665 | [6 empty] | 1.1516 | 1.4211 | 1.4992 | [5 empty] | -0.4742 | 0.7534 | 6812.1536 | [5 empty] | 1.3137 | 1.4841 | 1.8671 | [7 empty] | -0.2393 | 0.3321 | 0.4824 | 8103.1096 | 1.0297 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.2122 | 1.993 | 1.0815 | 5572.3214 | 1.9762 | [6 empty] | 1.4119 | 1.9733 | 1.6126 | [5 empty] | -1.1448 | 1.819 | 5681.1812 | [5 empty] | 1.5471 | 2.0046 | 2.1109 | [7 empty] | -0.957 | 1.1041 | 0.7391 | 6953.6023 | 1.0885 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.4953 | 5.7578 | 4.2869 | 4572.2464 | 5.9764 | [6 empty] | 1.7434 | 2.6764 | 1.7569 | [5 empty] | -2.033 | 3.2301 | 5067.8927 | [5 empty] | 2.0192 | 2.7771 | 2.1414 | [7 empty] | -1.4216 | 2.7393 | 0.784 | 5407.4528 | 1.3424 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.398 | 11.4173 | 9.6527 | 4240.8576 | 9.9601 | [6 empty] | 2.1566 | 3.5528 | 1.9369 | [5 empty] | -3.1637 | 5.0267 | 4700.893 | [5 empty] | 2.3383 | 3.5666 | 2.3803 | [7 empty] | -2.6664 | 4.2337 | 0.936 | 5106.6337 | 1.1525 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -15.9978 | 17.9182 | 15.6308 | 4097.8548 | 11.7898 | [6 empty] | 2.6635 | 4.6279 | 2.1576 | [5 empty] | -4.5673 | 7.2568 | 4466.007 | [5 empty] | 2.8013 | 4.6447 | 2.874 | [7 empty] | -4.3636 | 6.0125 | 1.2609 | 5024.7798 | 0.9856 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -21.6904 | 24.5643 | 21.2312 | 4019.0599 | 12.4509 | [6 empty] | 3.2778 | 5.9309 | 2.4251 | [5 empty] | -6.2732 | 9.9672 | 4307.8289 | [5 empty] | 3.5641 | 6.0777 | 3.0015 | [7 empty] | -5.7816 | 9.1819 | 0.9266 | 4546.201 | 0.7516 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -27.2129 | 31.0067 | 26.2707 | 3973.504 | 12.9012 | [6 empty] | 4.0152 | 7.495 | 2.7462 | [5 empty] | -8.1429 | 12.9378 | 4196.9587 | [5 empty] | 4.2593 | 7.5169 | 3.2292 | [7 empty] | -7.394 | 12.0065 | 1.1951 | 4350.9232 | 0.91 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -32.6078 | 37.3075 | 30.9782 | 3944.3003 | 13.497 | [6 empty] | 4.8935 | 9.3579 | 3.1286 | [5 empty] | -10.0906 | 16.0325 | 4116.714 | [5 empty] | 4.9907 | 9.2586 | 3.7867 | [7 empty] | -9.6825 | 14.6481 | 1.4433 | 4338.6213 | 0.8072 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -37.8044 | 43.371 | 35.2599 | 3924.9174 | 14.2832 | [6 empty] | 5.9332 | 11.5631 | 3.5813 | [5 empty] | -12.1038 | 19.2311 | 4057.1008 | [5 empty] | 6.0916 | 11.5357 | 4.282 | [7 empty] | -11.6871 | 17.9603 | 1.3373 | 4230.0319 | 0.7182 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -42.7134 | 49.0867 | 38.9869 | 3912.081 | 14.9883 | [6 empty] | 7.1575 | 14.1599 | 4.1145 | [5 empty] | -14.176 | 22.5236 | 4011.853 | [5 empty] | 7.4244 | 14.2438 | 4.6295 | [7 empty] | -13.5924 | 21.7462 | 0.9721 | 4089.682 | 0.5518 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -47.5429 | 54.7058 | 42.4873 | 3902.6036 | 15.6922 | [6 empty] | 8.5931 | 17.2049 | 4.7396 | [5 empty] | -16.3053 | 25.9067 | 3976.8879 | [5 empty] | 8.8105 | 17.1901 | 5.3606 | [7 empty] | -15.7394 | 24.8882 | 1.1652 | 4065.1776 | 0.5762 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -52.3794 | 60.3411 | 45.9005 | 3894.9385 | 16.4424 | [6 empty] | 10.2705 | 20.7626 | 5.4699 | [5 empty] | -18.4922 | 29.3813 | 3949.4582 | [5 empty] | 10.2166 | 20.4162 | 5.8169 | [7 empty] | -18.0692 | 28.4476 | 1.025 | 4004.4889 | 0.4553 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -56.7763 | 65.4434 | 48.5232 | 3890.0767 | 16.9876 | [6 empty] | 12.2242 | 24.9066 | 6.3207 | [5 empty] | -20.7386 | 32.9506 | 3927.6612 | [5 empty] | 12.3275 | 24.8277 | 6.6158 | [7 empty] | -20.3732 | 32.4388 | 0.6289 | 3954.9629 | 0.2744 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -61.4668 | 70.8944 | 51.4857 | 3885.4624 | 17.7276 | [6 empty] | 14.4941 | 29.7211 | 7.3091 | [5 empty] | -23.0479 | 36.6196 | 3910.1486 | [5 empty] | 14.3911 | 29.1893 | 7.5447 | [7 empty] | -22.4915 | 35.7757 | 1.0108 | 3937.5039 | 0.4063 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -66.0284 | 76.1862 | 54.1273 | 3882.1274 | 18.4304 | [6 empty] | 17.1254 | 35.302 | 8.4548 | [5 empty] | -25.4238 | 40.3946 | 3895.9431 | [5 empty] | 17.1694 | 34.8123 | 8.6283 | [7 empty] | -24.5997 | 39.6864 | 1.0867 | 3904.7924 | 0.4053 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -70.3994 | 81.2603 | 56.3563 | 3879.2406 | 19.0419 | [6 empty] | 20.1697 | 41.7592 | 9.7804 | [5 empty] | -27.8708 | 44.2826 | 3884.3243 | [5 empty] | 20.2591 | 41.3654 | 10.2809 | [7 empty] | -27.2182 | 43.39 | 1.1057 | 3913.8444 | 0.4082 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -74.6609 | 86.199 | 58.2804 | 3877.2605 | 19.6025 | [6 empty] | 23.6861 | 49.2176 | 11.3116 | [5 empty] | -30.3937 | 48.291 | 3874.7515 | [5 empty] | 23.5885 | 48.5106 | 11.3717 | [7 empty] | -29.7027 | 47.6686 | 0.93 | 3878.3978 | 0.3281 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -78.835 | 91.043 | 59.9349 | 3875.3376 | 20.1133 | [6 empty] | 27.7421 | 57.8204 | 13.0777 | [5 empty] | -32.9974 | 52.428 | 3866.8141 | [5 empty] | 27.4132 | 57.0771 | 13.1433 | [7 empty] | -32.7804 | 51.8967 | 0.5739 | 3878.0213 | 0.2438 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -83.0941 | 95.9894 | 61.5704 | 3873.6637 | 20.6277 | [6 empty] | 32.4145 | 67.7308 | 15.1123 | [5 empty] | -35.6873 | 56.7018 | 3860.1951 | [5 empty] | 31.9879 | 66.3561 | 15.128 | [7 empty] | -34.9773 | 55.844 | 1.1135 | 3867.63 | 0.418 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -87.3051 | 100.8658 | 62.965 | 3872.4491 | 20.6629 | [6 empty] | 37.7914 | 79.1353 | 17.4535 | [5 empty] | -38.469 | 61.1214 | 3854.6479 | [5 empty] | 37.5701 | 78.3054 | 17.9715 | [7 empty] | -38.0978 | 60.28 | 0.9196 | 3876.7244 | 0.3264 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -91.3175 | 105.5205 | 63.8981 | 3871.2029 | 19.8608 | [6 empty] | 43.973 | 92.2468 | 20.1452 | [5 empty] | -41.348 | 65.6957 | 3849.9781 | [5 empty] | 43.7509 | 91.2895 | 20.0353 | [7 empty] | -40.8077 | 65.2693 | 0.6883 | 3848.061 | 0.2545 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -95.4025 | 110.2534 | 64.7604 | 3870.2994 | 18.8633 | [6 empty] | 51.0742 | 107.3086 | 23.2373 | [5 empty] | -44.3304 | 70.4343 | 3846.0312 | [5 empty] | 50.9458 | 106.2292 | 23.2824 | [7 empty] | -43.6233 | 69.8706 | 0.9043 | 3846.5249 | 0.2938 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -99.3932 | 114.8824 | 65.2995 | 3869.4158 | 17.7954 | [6 empty] | 59.226 | 124.5987 | 26.7869 | [5 empty] | -47.4223 | 75.347 | 3842.6834 | [5 empty] | 58.8477 | 123.6694 | 26.3889 | [7 empty] | -47.1614 | 75.2001 | 0.2994 | 3836.962 | 0.1823 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -103.3852 | 119.5095 | 65.6446 | 3868.6191 | 16.7269 | [6 empty] | 68.5781 | 144.4348 | 30.8591 | [5 empty] | -50.6302 | 80.4438 | 3839.8346 | [5 empty] | 68.493 | 143.3772 | 31.9281 | [7 empty] | -50.1133 | 79.4513 | 1.119 | 3860.6362 | 0.3208 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -107.0712 | 123.7846 | 65.3334 | 3867.9565 | 15.5186 | [6 empty] | 79.3017 | 167.1799 | 35.5286 | [5 empty] | -53.9607 | 85.7354 | 3837.4036 | [5 empty] | 78.9494 | 165.9416 | 35.18 | [7 empty] | -53.5235 | 85.4685 | 0.5123 | 3833.0807 | 0.1963 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -111.0232 | 128.3708 | 65.2109 | 3867.2962 | 14.4429 | [6 empty] | 91.5925 | 193.2492 | 40.8804 | [5 empty] | -57.4207 | 91.2328 | 3835.3235 | [5 empty] | 90.8357 | 190.832 | 41.2525 | [7 empty] | -56.8057 | 90.3092 | 1.1096 | 3844.8464 | 0.3446 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -114.7516 | 132.691 | 64.5367 | 3866.8012 | 13.2821 | [6 empty] | 105.6743 | 223.1171 | 47.0122 | [5 empty] | -61.0173 | 96.9474 | 3833.5398 | [5 empty] | 104.0113 | 220.2218 | 47.4093 | [7 empty] | -61.0454 | 96.0575 | 0.8903 | 3849.5797 | 0.3636 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -118.5373 | 137.0838 | 63.7287 | 3866.2206 | 12.1757 | [6 empty] | 121.803 | 257.3266 | 54.0352 | [5 empty] | -64.7582 | 102.891 | 3832.0069 | [5 empty] | 121.9341 | 255.5935 | 53.1582 | [7 empty] | -63.7254 | 102.6789 | 1.0544 | 3818.7703 | 0.2925 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -122.3243 | 141.4805 | 62.6966 | 3865.7361 | 11.1176 | [6 empty] | 140.2715 | 296.4987 | 62.077 | [5 empty] | -68.651 | 109.0762 | 3830.6869 | [5 empty] | 139.5183 | 293.7091 | 62.2135 | [7 empty] | -67.9938 | 108.3496 | 0.9797 | 3834.027 | 0.2563 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -125.9184 | 145.6524 | 61.1554 | 3865.2963 | 10.0718 | [6 empty] | 161.4146 | 341.344 | 71.2835 | [5 empty] | -72.704 | 115.5158 | 3829.5486 | [5 empty] | 161.8513 | 339.8317 | 71.531 | [7 empty] | -71.78 | 115.0147 | 1.0512 | 3827.6614 | 0.2042 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -129.7276 | 150.0831 | 59.7009 | 3864.7818 | 9.2091 | [6 empty] | 185.616 | 392.6758 | 81.8216 | [5 empty] | -76.9257 | 122.2234 | 3828.5653 | [5 empty] | 185.6143 | 390.6369 | 81.6633 | [7 empty] | -76.1436 | 121.8021 | 0.8883 | 3825.6705 | 0.185 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -133.1698 | 154.116 | 57.7353 | 3864.0556 | 8.4728 | [6 empty] | 212.405 | 449.4961 | 93.4865 | [5 empty] | -81.1868 | 128.9937 | 3827.7392 | [5 empty] | 213.7689 | 449.8724 | 93.0916 | [7 empty] | -80.4637 | 129.0567 | 0.7259 | 3819.4506 | 0.1664 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.1539 | -0.6271 | 0.1862 | 4.391e+18 | 0.6577 | [6 empty] | 1.0877 | 1.0513 | 2.1488 | [5 empty] | -0.041 | -0.775 | 31965.5014 | [5 empty] | 1.2329 | 1.2063 | 2.3775 | [7 empty] | -0.0539 | -0.7933 | 0.0223 | 24922.8966 | 0.1315 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.1584 | -1.6445 | 0.076 | 4.391e+18 | 0.7373 | [6 empty] | 1.2642 | 1.1186 | 3.1141 | [5 empty] | -0.0858 | -1.622 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.4032 | 1.2662 | 3.1198 | [7 empty] | -0.004 | -1.4749 | 0.1683 | 2.9273e+18 | 0.3439 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.1764 | -2.993 | 0.467 | 2.9273e+18 | 2.8204 | [6 empty] | 1.489 | 1.2042 | 4.343 | [5 empty] | -0.1338 | -2.5279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5986 | 1.344 | 4.4567 | [7 empty] | -0.1688 | -2.5296 | 0.0351 | 4.391e+18 | 0.2523 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.2145 | -4.7289 | 1.2335 | 2.9273e+18 | 5.7586 | [6 empty] | 1.7693 | 1.311 | 5.875 | [5 empty] | -0.185 | -3.4957 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.8628 | 1.4566 | 5.5835 | [7 empty] | -0.1257 | -3.2916 | 0.2126 | 4.391e+18 | 0.7269 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.2619 | -6.5751 | 2.0346 | 2.9273e+18 | 7.2711 | [6 empty] | 2.113 | 1.4419 | 7.7543 | [5 empty] | -0.2403 | -4.5406 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.2221 | 1.6146 | 7.4964 | [7 empty] | -0.214 | -4.4581 | 0.0866 | 4.391e+18 | 0.6879 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.3377 | -9.2667 | 3.5811 | 2.9273e+18 | 8.5994 | [6 empty] | 2.5297 | 1.6006 | 10.032 | [5 empty] | -0.3009 | -5.6858 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.6578 | 1.7739 | 9.8614 | [7 empty] | -0.2682 | -5.7441 | 0.0669 | 4.391e+18 | 0.4791 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.428 | -12.4582 | 5.4985 | 2.9273e+18 | 9.4667 | [6 empty] | 3.0298 | 1.7911 | 12.7659 | [5 empty] | -0.3683 | -6.96 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.1353 | 1.9571 | 12.5427 | [7 empty] | -0.361 | -7.0669 | 0.1072 | 4.391e+18 | 0.4631 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.528 | -15.7841 | 7.3888 | 4.391e+18 | 9.8696 | [6 empty] | 3.6254 | 2.018 | 16.0223 | [5 empty] | -0.4442 | -8.3958 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.737 | 2.2036 | 16.2687 | [7 empty] | -0.5792 | -8.7547 | 0.3835 | 2.9273e+18 | 0.3511 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -0.6604 | -20.1643 | 10.1361 | 4.391e+18 | 10.2754 | [6 empty] | 4.3305 | 2.2866 | 19.8769 | [5 empty] | -0.5307 | -10.029 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.4327 | 2.4488 | 19.8422 | [7 empty] | -0.5773 | -10.3113 | 0.2861 | 2.9273e+18 | 0.2829 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -0.8077 | -25.094 | 13.1965 | 4.391e+18 | 10.1998 | [6 empty] | 5.1609 | 2.6028 | 24.4162 | [5 empty] | -0.6296 | -11.8987 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.3628 | 2.7857 | 25.1295 | [7 empty] | -0.71 | -12.4682 | 0.5751 | 2.9273e+18 | 0.1814 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -0.9805 | -30.7751 | 16.7289 | 4.391e+18 | 9.8211 | [6 empty] | 6.1345 | 2.9737 | 29.7388 | [5 empty] | -0.7433 | -14.0479 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.458 | 3.2511 | 30.857 | [7 empty] | -0.8455 | -14.9512 | 0.909 | 4.391e+18 | 0.2488 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -1.161 | -36.8127 | 20.2907 | 2.9273e+18 | 9.3951 | [6 empty] | 7.272 | 3.407 | 35.9576 | [5 empty] | -0.8743 | -16.524 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.4049 | 3.6221 | 36.061 | [7 empty] | -0.9734 | -17.0692 | 0.5541 | 4.391e+18 | 0.3385 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -1.3231 | -42.1492 | 22.7712 | 2.9273e+18 | 8.9513 | [6 empty] | 8.5971 | 3.9117 | 43.2013 | [5 empty] | -1.0255 | -19.3799 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.7352 | 4.107 | 43.0855 | [7 empty] | -1.0471 | -19.862 | 0.4826 | 2.9273e+18 | 0.3036 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -1.523 | -48.6395 | 25.9667 | 4.391e+18 | 8.8629 | [6 empty] | 10.1365 | 4.4981 | 51.6169 | [5 empty] | -1.1998 | -22.6748 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.0642 | 4.626 | 50.4667 | [7 empty] | -1.2374 | -22.7875 | 0.1188 | 2.9273e+18 | 0.4559 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -1.6943 | -54.3709 | 27.8969 | 4.391e+18 | 8.7184 | [6 empty] | 11.921 | 5.1778 | 61.3724 | [5 empty] | -1.4009 | -26.4755 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.0223 | 5.3991 | 60.91 | [7 empty] | -1.4422 | -27.009 | 0.535 | 4.391e+18 | 0.4189 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -1.8676 | -59.9828 | 29.1651 | 4.391e+18 | 8.6228 | [6 empty] | 13.9856 | 5.9642 | 72.6594 | [5 empty] | -1.6307 | -30.8186 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.113 | 6.1781 | 72.2605 | [7 empty] | -1.6377 | -31.3135 | 0.495 | 2.9273e+18 | 0.3468 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -2.0359 | -65.4982 | 30.0386 | 4.391e+18 | 8.5121 | [6 empty] | 16.3704 | 6.8726 | 85.6967 | [5 empty] | -1.8763 | -35.46 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.2846 | 7.0294 | 83.9779 | [7 empty] | -1.8591 | -35.5211 | 0.0634 | 2.9273e+18 | 0.4075 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -2.1779 | -70.1721 | 29.8314 | 4.391e+18 | 8.2157 | [6 empty] | 19.1211 | 7.9204 | 100.7344 | [5 empty] | -2.1346 | -40.3407 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.1483 | 8.0938 | 99.5152 | [7 empty] | -2.0778 | -40.4914 | 0.161 | 2.9273e+18 | 0.2937 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -2.359 | -76.1611 | 30.6997 | 2.9273e+18 | 8.1617 | [6 empty] | 22.2899 | 9.1274 | 118.0577 | [5 empty] | -2.4055 | -45.4614 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.7543 | 9.1196 | 113.5806 | [7 empty] | -2.3073 | -44.7361 | 0.7319 | 4.391e+18 | 0.4444 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -2.5168 | -81.3405 | 30.5163 | 4.391e+18 | 7.9247 | [6 empty] | 25.9365 | 10.5164 | 137.9926 | [5 empty] | -2.6893 | -50.8248 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.9402 | 10.6559 | 136.6883 | [7 empty] | -2.6162 | -50.8492 | 0.0771 | 4.391e+18 | 0.2003 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -2.6765 | -86.5117 | 30.0781 | 2.9273e+18 | 7.6608 | [6 empty] | 30.1288 | 12.1133 | 160.9114 | [5 empty] | -2.9862 | -56.4352 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.0659 | 12.2402 | 158.9065 | [7 empty] | -2.873 | -56.3282 | 0.1558 | 2.9273e+18 | 0.2082 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -2.8279 | -91.5336 | 29.2388 | 2.9273e+18 | 7.3393 | [6 empty] | 34.9448 | 13.9477 | 187.2393 | [5 empty] | -3.2964 | -62.2986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.0978 | 14.1357 | 186.431 | [7 empty] | -3.1865 | -62.4152 | 0.1603 | 2.9273e+18 | 0.1522 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -2.9796 | -96.544 | 28.1291 | 2.9273e+18 | 6.9843 | [6 empty] | 40.4732 | 16.0535 | 217.4623 | [5 empty] | -3.6204 | -68.4222 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.5459 | 16.2192 | 215.8228 | [7 empty] | -3.466 | -68.3925 | 0.1573 | 4.391e+18 | 0.1575 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -3.1507 | -101.9469 | 27.1442 | 2.9273e+18 | 6.6663 | [6 empty] | 46.8157 | 18.4694 | 252.1356 | [5 empty] | -3.9587 | -74.8146 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.6849 | 18.5103 | 249.3353 | [7 empty] | -3.7607 | -74.5348 | 0.3428 | 2.9273e+18 | 0.1392 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -3.2822 | -106.2987 | 24.8344 | 2.9273e+18 | 6.1163 | [6 empty] | 54.0884 | 21.2396 | 291.8939 | [5 empty] | -4.3117 | -81.4856 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.7986 | 21.2187 | 287.7768 | [7 empty] | -4.0645 | -81.0344 | 0.5145 | 2.9273e+18 | 0.1594 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -3.4483 | -111.5737 | 23.1604 | 2.9273e+18 | 5.7 | [6 empty] | 62.4239 | 24.4147 | 337.4627 | [5 empty] | -4.68 | -88.446 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.7242 | 24.6079 | 336.4313 | [7 empty] | -4.4521 | -88.477 | 0.23 | 2.9273e+18 | 0.1233 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -3.6007 | -116.3934 | 20.7374 | 2.9273e+18 | 5.1636 | [6 empty] | 71.9741 | 28.0524 | 389.6717 | [5 empty] | -5.0642 | -95.7077 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.605 | 28.0131 | 384.4222 | [7 empty] | -4.7798 | -95.2022 | 0.58 | 4.391e+18 | 0.1558 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -3.75 | -121.0281 | 17.8271 | 2.9273e+18 | 4.5684 | [6 empty] | 82.9125 | 32.2189 | 449.4696 | [5 empty] | -5.4651 | -103.2836 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.9278 | 32.2567 | 445.9181 | [7 empty] | -5.1355 | -103.0039 | 0.4323 | 2.9273e+18 | 0.1377 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -3.8934 | -125.468 | 14.4183 | 4.391e+18 | 3.9411 | [6 empty] | 95.4376 | 36.9898 | 517.9421 | [5 empty] | -5.8833 | -111.1877 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.095 | 36.9703 | 511.7747 | [7 empty] | -5.5461 | -110.6887 | 0.6023 | 4.391e+18 | 0.151 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -4.0431 | -130.017 | 10.8243 | 2.9273e+18 | 3.3833 | [6 empty] | 109.7767 | 42.4516 | 596.3313 | [5 empty] | -6.3197 | -119.4349 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 110.2354 | 42.6237 | 593.9703 | [7 empty] | -5.9264 | -119.3331 | 0.4062 | 2.9273e+18 | 0.1499 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -4.2145 | -134.9117 | 7.3322 | 2.9273e+18 | 2.9998 | [6 empty] | 126.1898 | 48.7035 | 686.0588 | [5 empty] | -6.7751 | -128.0411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.1552 | 49.1256 | 685.7125 | [7 empty] | -6.39 | -128.161 | 0.4033 | 4.391e+18 | 0.169 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -4.3829 | -138.9674 | 3.6185 | 2.9273e+18 | 2.8813 | [6 empty] | 144.3579 | 55.6238 | 785.3803 | [5 empty] | -7.2354 | -136.741 | 4.391e+18 | [5 empty] | 145.7998 | 56.4205 | 786.5031 | [7 empty] | -6.8871 | -137.0362 | 0.4566 | 2.9273e+18 | 0.2238 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -8.5379 | -1.1119 | 5.6481 | 25930.627 | 9.1543 | [6 empty] | 2.9728 | 3.8637 | 6.399 | [5 empty] | -2.8962 | -0.8429 | 16603.0334 | [5 empty] | 3.1291 | 3.9098 | 6.2858 | [7 empty] | -2.4359 | -0.678 | 0.489 | 14416.5781 | 0.8769 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -6.0774 | -23.084 | 14.048 | 4.391e+18 | 6.6978 | [6 empty] | 4.829 | 4.5707 | 16.5464 | [5 empty] | -2.697 | -9.4488 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.8843 | 4.6092 | 15.8834 | [7 empty] | -2.4144 | -8.966 | 0.5595 | 4.391e+18 | 0.6114 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -4.9729 | -44.966 | 24.4014 | 2.9273e+18 | 8.4255 | [6 empty] | 8.4756 | 5.9597 | 36.4816 | [5 empty] | -2.7912 | -20.6622 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.5113 | 6.0335 | 35.4489 | [7 empty] | -2.5725 | -20.2701 | 0.449 | 2.9273e+18 | 0.438 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -4.6774 | -65.7466 | 30.4686 | 2.9273e+18 | 8.711 | [6 empty] | 15.1891 | 8.517 | 73.1834 | [5 empty] | -3.1934 | -35.3141 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.1646 | 8.4755 | 71.611 | [7 empty] | -2.8444 | -34.8576 | 0.5747 | 4.391e+18 | 0.3425 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -4.7285 | -85.4888 | 31.6729 | 4.391e+18 | 7.9954 | [6 empty] | 27.14 | 13.0691 | 138.5167 | [5 empty] | -3.8746 | -53.8274 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.0715 | 13.1251 | 136.3631 | [7 empty] | -3.6597 | -53.4759 | 0.412 | 4.391e+18 | 0.2085 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -4.9523 | -105.0554 | 28.3762 | 2.9273e+18 | 6.7012 | [6 empty] | 48.0193 | 21.0222 | 252.6597 | [5 empty] | -4.8439 | -76.6794 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.9012 | 20.984 | 249.9292 | [7 empty] | -4.578 | -76.3109 | 0.4544 | 2.9273e+18 | 0.1505 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -5.2691 | -123.4624 | 19.0933 | 4.391e+18 | 4.4582 | [6 empty] | 84.116 | 34.7716 | 449.9937 | [5 empty] | -6.1187 | -104.388 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.7371 | 35.0545 | 450.336 | [7 empty] | -5.8696 | -104.5311 | 0.2873 | 4.391e+18 | 0.1318 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -5.7208 | -140.8773 | 4.0305 | 4.391e+18 | 2.0068 | [6 empty] | 145.5615 | 58.1765 | 785.9044 | [5 empty] | -7.715 | -137.3747 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.3724 | 59.139 | 790.0368 | [7 empty] | -7.4536 | -137.8693 | 0.5594 | 2.9273e+18 | 0.2486 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -30.5746 | 26.3815 | 27.1439 | 5103.4378 | 13.5507 | [6 empty] | 5.7097 | 9.6688 | 7.5908 | [5 empty] | -9.5028 | 9.2709 | 5893.4102 | [5 empty] | 5.7573 | 9.621 | 7.6093 | [7 empty] | -9.2079 | 9.1192 | 0.3316 | 5901.1569 | 0.3146 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -25.1215 | -2.0543 | 16.5538 | 23760.5792 | 12.9051 | [6 empty] | 7.5659 | 10.3759 | 17.7381 | [5 empty] | -8.5736 | -2.4951 | 20263.8219 | [5 empty] | 7.6233 | 10.3439 | 17.9162 | [7 empty] | -8.3817 | -2.7607 | 0.3277 | 21309.7887 | 0.4384 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -19.4951 | -34.9134 | 20.7385 | 4.391e+18 | 11.0463 | [6 empty] | 11.2125 | 11.7649 | 37.6734 | [5 empty] | -7.5926 | -17.9306 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.1147 | 11.7171 | 37.1413 | [7 empty] | -7.5914 | -17.6116 | 0.3189 | 4.391e+18 | 0.2612 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -15.6389 | -62.863 | 28.6054 | 2.9273e+18 | 10.4622 | [6 empty] | 17.9261 | 14.3221 | 74.3752 | [5 empty] | -6.8871 | -35.6293 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.9814 | 14.4146 | 74.1558 | [7 empty] | -6.8689 | -35.4851 | 0.1453 | 4.391e+18 | 0.098 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -13.2795 | -86.1603 | 31.3695 | 4.391e+18 | 9.5641 | [6 empty] | 29.877 | 18.8743 | 139.7084 | [5 empty] | -6.6371 | -55.5021 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.843 | 18.86 | 138.5222 | [7 empty] | -6.4611 | -55.2079 | 0.3429 | 4.391e+18 | 0.137 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -11.812 | -107.2744 | 29.1905 | 4.391e+18 | 8.3414 | [6 empty] | 50.7562 | 26.8273 | 253.8515 | [5 empty] | -6.8835 | -78.5029 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 50.5821 | 26.965 | 249.7083 | [7 empty] | -6.621 | -77.8422 | 0.7109 | 4.391e+18 | 0.2405 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -10.9825 | -126.2265 | 20.6655 | 2.9273e+18 | 6.1676 | [6 empty] | 86.8529 | 40.5768 | 451.1854 | [5 empty] | -7.6143 | -105.8372 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.3017 | 40.8234 | 449.8446 | [7 empty] | -7.2943 | -105.7382 | 0.335 | 2.9273e+18 | 0.1511 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -10.687 | -143.7277 | 5.6832 | 2.9273e+18 | 2.8645 | [6 empty] | 148.2984 | 63.9817 | 787.0962 | [5 empty] | -8.8084 | -138.364 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.3123 | 65.1332 | 792.2053 | [7 empty] | -8.5788 | -138.8788 | 0.5636 | 2.9273e+18 | 0.2812 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -51.0254 | 52.8411 | 44.1111 | 4310.4469 | 16.7089 | [6 empty] | 11.0867 | 21.0735 | 9.9321 | [5 empty] | -17.8983 | 23.7141 | 4600.582 | [5 empty] | 10.9356 | 20.6782 | 9.7966 | [7 empty] | -17.5437 | 23.366 | 0.4969 | 4603.6761 | 0.2452 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -46.2677 | 29.4988 | 34.0186 | 6456.5275 | 16.3563 | [6 empty] | 12.9429 | 21.7805 | 20.0794 | [5 empty] | -16.7644 | 12.5628 | 6733.3232 | [5 empty] | 13.0295 | 21.6332 | 20.1795 | [7 empty] | -16.2868 | 12.2079 | 0.5951 | 6777.6473 | 0.3643 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -39.5208 | -4.6692 | 24.3735 | 27953.8669 | 16.1186 | [6 empty] | 16.5895 | 23.1695 | 40.0147 | [5 empty] | -15.1487 | -4.4086 | 21887.7515 | [5 empty] | 16.3602 | 22.9177 | 38.2023 | [7 empty] | -14.8231 | -3.2774 | 1.1771 | 18562.1939 | 0.6633 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -33.1626 | -39.0841 | 23.7606 | 4.391e+18 | 16.3552 | [6 empty] | 23.303 | 25.7268 | 76.7165 | [5 empty] | -13.3551 | -25.9607 | 4.391e+18 | [5 empty] | 23.1439 | 25.505 | 76.7026 | [7 empty] | -13.3502 | -26.1851 | 0.2244 | 4.391e+18 | 0.1609 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -28.15 | -69.3699 | 25.1279 | 4.391e+18 | 16.5586 | [6 empty] | 35.2539 | 30.2789 | 142.0497 | [5 empty] | -11.8069 | -50.2829 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.7668 | 29.9013 | 139.6713 | [7 empty] | -11.6908 | -49.7366 | 0.5585 | 4.391e+18 | 0.1692 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -24.3077 | -96.3027 | 23.8601 | 2.9273e+18 | 14.6885 | [6 empty] | 56.1332 | 38.232 | 256.1928 | [5 empty] | -10.8242 | -76.6177 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 55.9127 | 38.0166 | 254.7768 | [7 empty] | -10.6953 | -76.4075 | 0.2466 | 2.9273e+18 | 0.1064 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -21.6095 | -119.292 | 17.52 | 4.391e+18 | 12.4291 | [6 empty] | 92.2299 | 51.9814 | 453.5268 | [5 empty] | -10.5386 | -105.7131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.9014 | 51.8359 | 448.2994 | [7 empty] | -10.1825 | -105.0633 | 0.741 | 4.391e+18 | 0.1811 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -19.9888 | -139.2607 | 9.0443 | 4.391e+18 | 9.7758 | [6 empty] | 153.6754 | 75.3864 | 789.4375 | [5 empty] | -10.9536 | -138.8554 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.3734 | 76.3302 | 793.1187 | [7 empty] | -10.6861 | -139.1466 | 0.3954 | 4.391e+18 | 0.229 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -69.4553 | 75.8621 | 55.2868 | 4091.2645 | 19.2819 | [6 empty] | 20.9859 | 42.0701 | 14.2426 | [5 empty] | -27.3881 | 39.9876 | 4182.1659 | [5 empty] | 21.0836 | 41.9979 | 14.2828 | [7 empty] | -27.077 | 39.8494 | 0.3404 | 4180.5169 | 0.1333 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -65.712 | 57.7078 | 47.5663 | 4994.7794 | 19.2288 | [6 empty] | 22.8421 | 42.7771 | 24.3899 | [5 empty] | -26.385 | 30.9507 | 4988.536 | [5 empty] | 22.9379 | 42.692 | 23.8871 | [7 empty] | -25.9629 | 31.2719 | 0.5304 | 4933.9767 | 0.2748 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -59.5446 | 27.6872 | 36.8434 | 7960.3682 | 19.1173 | [6 empty] | 26.4887 | 44.1661 | 44.3252 | [5 empty] | -24.7291 | 15.6325 | 7315.223 | [5 empty] | 26.6719 | 44.1972 | 44.4575 | [7 empty] | -24.4377 | 15.5245 | 0.3108 | 7316.6337 | 0.1579 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -52.6307 | -6.8591 | 30.1767 | 29755.3825 | 19.375 | [6 empty] | 33.2022 | 46.7233 | 81.027 | [5 empty] | -22.4558 | -6.5352 | 22637.7624 | [5 empty] | 33.2138 | 47.0152 | 79.302 | [7 empty] | -22.4586 | -5.2617 | 1.2734 | 19819.5072 | 0.6886 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -46.2167 | -40.5499 | 27.0377 | 4.391e+18 | 20.6432 | [6 empty] | 45.1531 | 51.2755 | 146.3602 | [5 empty] | -19.8697 | -34.4775 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.0181 | 51.3208 | 146.624 | [7 empty] | -20.1379 | -34.5222 | 0.272 | 4.391e+18 | 0.2334 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -40.5666 | -72.4106 | 23.942 | 4.391e+18 | 22.1756 | [6 empty] | 66.0324 | 59.2285 | 260.5032 | [5 empty] | -17.4684 | -66.1103 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.9174 | 58.9905 | 259.0505 | [7 empty] | -17.2244 | -65.8927 | 0.3269 | 4.391e+18 | 0.1855 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -36.0927 | -100.2147 | 20.3865 | 4.391e+18 | 20.9008 | [6 empty] | 102.1291 | 72.978 | 457.8372 | [5 empty] | -15.7067 | -100.0627 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.4206 | 73.293 | 457.1147 | [7 empty] | -15.5921 | -99.8317 | 0.2579 | 2.9273e+18 | 0.0989 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -32.9583 | -124.0571 | 21.9419 | 4.391e+18 | 18.2566 | [6 empty] | 163.5746 | 96.3829 | 793.7479 | [5 empty] | -14.8343 | -136.4251 | 4.391e+18 | [5 empty] | 165.584 | 98.004 | 800.4717 | [7 empty] | -14.884 | -136.7822 | 0.3606 | 4.391e+18 | 0.338 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -86.6027 | 96.7729 | 62.111 | 3999.4299 | 20.8141 | [6 empty] | 38.6076 | 79.4462 | 21.9157 | [5 empty] | -38.1028 | 57.9715 | 4005.8516 | [5 empty] | 38.0654 | 78.4794 | 22.4468 | [7 empty] | -38.1288 | 57.1024 | 0.8694 | 4039.8184 | 0.3751 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -83.5856 | 82.3753 | 55.8496 | 4501.6256 | 20.7637 | [6 empty] | 40.4638 | 80.1532 | 32.063 | [5 empty] | -37.3095 | 51.1072 | 4382.7084 | [5 empty] | 40.3181 | 79.7301 | 32.284 | [7 empty] | -37.1686 | 50.7086 | 0.4228 | 4398.4689 | 0.1505 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -78.2913 | 57.0885 | 46.2104 | 5822.7488 | 20.6939 | [6 empty] | 44.1104 | 81.5423 | 51.9983 | [5 empty] | -35.8939 | 38.7075 | 5277.7297 | [5 empty] | 43.9273 | 81.0361 | 51.9238 | [7 empty] | -35.6903 | 38.429 | 0.345 | 5289.2374 | 0.1439 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -71.7535 | 25.4641 | 38.6077 | 9269.937 | 20.5156 | [6 empty] | 50.8239 | 84.0995 | 88.7001 | [5 empty] | -33.6947 | 18.9769 | 7717.573 | [5 empty] | 50.8981 | 84.0105 | 88.4296 | [7 empty] | -33.4776 | 19.0363 | 0.225 | 7691.8575 | 0.0942 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -65.0311 | -7.9901 | 34.3231 | 28839.001 | 20.6147 | [6 empty] | 62.7748 | 88.6517 | 154.0333 | [5 empty] | -30.7212 | -8.9406 | 23006.385 | [5 empty] | 62.6255 | 88.2666 | 152.2992 | [7 empty] | -30.3774 | -8.5113 | 0.5499 | 22071.8118 | 0.2056 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -58.4862 | -41.8298 | 31.2834 | 4.391e+18 | 22.0959 | [6 empty] | 83.6541 | 96.6047 | 268.1764 | [5 empty] | -27.2854 | -44.1013 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.1364 | 96.8671 | 269.883 | [7 empty] | -27.1748 | -44.4577 | 0.3732 | 4.391e+18 | 0.201 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -52.7927 | -72.8808 | 30.9484 | 4.391e+18 | 24.293 | [6 empty] | 119.7508 | 110.3541 | 465.5103 | [5 empty] | -23.9638 | -84.137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.4215 | 110.5442 | 467.1978 | [7 empty] | -23.7053 | -84.3963 | 0.3662 | 4.391e+18 | 0.2155 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -48.3442 | -100.2199 | 37.8233 | 4.391e+18 | 23.9352 | [6 empty] | 181.1963 | 133.7591 | 801.4211 | [5 empty] | -21.3675 | -126.7315 | 4.391e+18 | [5 empty] | 182.5665 | 135.6567 | 799.8328 | [7 empty] | -21.2691 | -125.9271 | 0.8104 | 2.9273e+18 | 0.3577 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -102.7461 | 116.1597 | 64.7152 | 3952.9221 | 16.7681 | [6 empty] | 69.3943 | 144.7457 | 35.3213 | [5 empty] | -50.36 | 78.1628 | 3921.083 | [5 empty] | 69.1698 | 144.1078 | 35.9642 | [7 empty] | -50.2546 | 77.5951 | 0.5774 | 3936.7805 | 0.1919 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -100.2873 | 104.4987 | 59.4882 | 4272.7311 | 16.7259 | [6 empty] | 71.2505 | 145.4528 | 45.4686 | [5 empty] | -49.7619 | 73.0977 | 4115.3331 | [5 empty] | 71.1336 | 144.8599 | 46.6312 | [7 empty] | -49.6172 | 72.2768 | 0.8335 | 4143.3561 | 0.2511 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -95.7834 | 83.2322 | 51.0551 | 5035.3335 | 16.7141 | [6 empty] | 74.8971 | 146.8418 | 65.4039 | [5 empty] | -48.6486 | 63.6123 | 4538.5173 | [5 empty] | 74.4679 | 146.054 | 65.8166 | [7 empty] | -48.6479 | 63.1133 | 0.499 | 4558.835 | 0.1813 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -89.9029 | 55.2685 | 43.7909 | 6617.2764 | 16.6584 | [6 empty] | 81.6106 | 149.399 | 102.1057 | [5 empty] | -46.7903 | 47.5906 | 5486.5496 | [5 empty] | 81.5897 | 148.9955 | 103.0437 | [7 empty] | -46.6476 | 46.9942 | 0.6132 | 5523.8902 | 0.1718 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -83.4243 | 23.9482 | 39.4519 | 10284.2898 | 16.3706 | [6 empty] | 93.5615 | 153.9512 | 167.4389 | [5 empty] | -43.9869 | 22.8801 | 7994.9643 | [5 empty] | 93.4178 | 153.4742 | 167.1614 | [7 empty] | -43.8091 | 22.7449 | 0.2234 | 8004.4599 | 0.0958 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -76.6736 | -9.5249 | 36.5181 | 29060.6136 | 16.7082 | [6 empty] | 114.4408 | 161.9042 | 281.582 | [5 empty] | -40.2206 | -11.7051 | 23197.3069 | [5 empty] | 114.9994 | 162.1702 | 284.3058 | [7 empty] | -40.135 | -12.392 | 0.6922 | 24191.8624 | 0.3085 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -70.3884 | -41.7057 | 37.1516 | 2.1955e+18 | 20.4034 | [6 empty] | 150.5375 | 175.6537 | 478.916 | [5 empty] | -35.8207 | -55.3189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 151.0617 | 176.3134 | 476.6797 | [7 empty] | -35.5893 | -54.5704 | 0.7835 | 4.391e+18 | 0.1723 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -64.9786 | -71.4307 | 47.3067 | 4.391e+18 | 25.0293 | [6 empty] | 211.983 | 199.0586 | 814.8267 | [5 empty] | -31.4905 | -104.8443 | 4.391e+18 | [5 empty] | 213.3476 | 200.8378 | 813.1073 | [7 empty] | -31.3155 | -103.9683 | 0.8933 | 4.391e+18 | 0.2207 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -117.9632 | 134.2781 | 62.7907 | 3926.1013 | 12.1847 | [6 empty] | 122.6193 | 257.6376 | 58.4973 | [5 empty] | -64.5615 | 101.249 | 3877.1432 | [5 empty] | 122.239 | 255.5235 | 58.43 | [7 empty] | -63.8426 | 100.6799 | 0.9169 | 3877.0427 | 0.2384 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -115.8934 | 124.5758 | 58.395 | 4148.1127 | 12.1936 | [6 empty] | 124.4754 | 258.3446 | 68.6447 | [5 empty] | -64.1208 | 97.5651 | 3982.7035 | [5 empty] | 123.8199 | 256.1767 | 68.3182 | [7 empty] | -63.5906 | 97.0921 | 0.7105 | 3982.6193 | 0.2189 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -112.0267 | 106.4988 | 51.2962 | 4649.3053 | 12.3372 | [6 empty] | 128.122 | 259.7336 | 88.58 | [5 empty] | -63.2813 | 90.5242 | 4202.4485 | [5 empty] | 128.0273 | 258.2899 | 87.2494 | [7 empty] | -62.5613 | 90.5387 | 0.7202 | 4186.4139 | 0.2306 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -106.7996 | 81.9442 | 45.1342 | 5588.3008 | 12.5141 | [6 empty] | 134.8356 | 262.2908 | 125.2818 | [5 empty] | -61.821 | 78.1993 | 4653.6872 | [5 empty] | 134.9485 | 260.6794 | 125.1842 | [7 empty] | -60.9609 | 77.6776 | 1.0059 | 4655.2933 | 0.2443 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -100.8059 | 53.3883 | 41.6071 | 7328.5683 | 12.4801 | [6 empty] | 146.7865 | 266.843 | 190.615 | [5 empty] | -59.4645 | 58.0832 | 5633.9487 | [5 empty] | 146.5072 | 265.0464 | 191.031 | [7 empty] | -58.8863 | 57.3441 | 0.9384 | 5659.659 | 0.2422 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -94.2294 | 21.561 | 38.7346 | 11332.5333 | 11.9252 | [6 empty] | 167.6658 | 274.796 | 304.758 | [5 empty] | -55.9634 | 27.5683 | 8183.9717 | [5 empty] | 167.735 | 273.4582 | 303.8774 | [7 empty] | -55.2774 | 27.2831 | 0.7429 | 8187.3217 | 0.2255 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -87.7844 | -10.2857 | 36.8073 | 28177.0837 | 12.6769 | [6 empty] | 203.7625 | 288.5455 | 502.092 | [5 empty] | -51.2701 | -14.9208 | 23300.1434 | [5 empty] | 203.7733 | 287.4088 | 495.7581 | [7 empty] | -50.4101 | -14.0616 | 1.2156 | 22058.7533 | 0.3257 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -81.8557 | -40.8182 | 45.2617 | 2.1955e+18 | 19.6228 | [6 empty] | 265.2079 | 311.9504 | 838.0027 | [5 empty] | -45.7859 | -68.1602 | 4.391e+18 | [5 empty] | 266.326 | 312.7001 | 839.0305 | [7 empty] | -45.5307 | -68.1035 | 0.2615 | 4.391e+18 | 0.1338 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -132.6164 | 151.6821 | 56.8278 | 3908.4297 | 8.4792 | [6 empty] | 213.2212 | 449.807 | 97.9486 | [5 empty] | -81.0443 | 127.8131 | 3853.4338 | [5 empty] | 214.324 | 449.9841 | 98.4236 | [7 empty] | -80.4609 | 127.6292 | 0.6117 | 3851.7787 | 0.1076 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -130.8425 | 143.4764 | 53.3652 | 4070.5276 | 8.5935 | [6 empty] | 215.0774 | 450.5141 | 108.096 | [5 empty] | -80.7231 | 125.1491 | 3912.8085 | [5 empty] | 216.1571 | 450.6059 | 109.4538 | [7 empty] | -80.1763 | 124.7223 | 0.6937 | 3917.1256 | 0.1081 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -127.4906 | 127.9485 | 48.0498 | 4424.7781 | 8.9905 | [6 empty] | 218.724 | 451.9031 | 128.0312 | [5 empty] | -80.1031 | 119.9985 | 4033.3759 | [5 empty] | 220.0915 | 451.938 | 127.9116 | [7 empty] | -79.2889 | 119.9203 | 0.8179 | 4026.2909 | 0.1684 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -122.899 | 106.4698 | 44.1126 | 5048.4368 | 9.531 | [6 empty] | 225.4375 | 454.4603 | 164.733 | [5 empty] | -78.9987 | 110.7924 | 4269.6459 | [5 empty] | 226.6317 | 454.0755 | 163.9503 | [7 empty] | -78.122 | 110.8003 | 0.8767 | 4258.1322 | 0.1947 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -117.4128 | 80.6428 | 42.8311 | 6096.9235 | 9.8956 | [6 empty] | 237.3884 | 459.0125 | 230.0663 | [5 empty] | -77.1435 | 95.2334 | 4740.3489 | [5 empty] | 238.62 | 458.5073 | 232.3932 | [7 empty] | -76.3985 | 94.4757 | 1.0626 | 4755.3038 | 0.1757 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -111.2126 | 51.0635 | 41.7167 | 8019.1127 | 9.8064 | [6 empty] | 258.2677 | 466.9655 | 344.2093 | [5 empty] | -74.2057 | 70.319 | 5746.0591 | [5 empty] | 259.6182 | 466.3972 | 346.5408 | [7 empty] | -73.4154 | 69.5863 | 1.0777 | 5767.0256 | 0.1995 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -104.8709 | 20.4693 | 37.1277 | 12032.8224 | 8.5294 | [6 empty] | 294.3644 | 480.715 | 541.5433 | [5 empty] | -69.8776 | 32.8765 | 8342.9876 | [5 empty] | 296.485 | 481.5149 | 541.0333 | [7 empty] | -69.0464 | 33.0557 | 0.8503 | 8294.6665 | 0.2215 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -98.7004 | -9.9937 | 35.6411 | 26329.0446 | 10.0039 | [6 empty] | 355.8099 | 504.1199 | 877.454 | [5 empty] | -64.1298 | -18.6633 | 23356.7898 | [5 empty] | 358.7275 | 505.0748 | 878.5357 | [7 empty] | -63.1738 | -18.7015 | 0.9567 | 23042.8526 | 0.3015 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.7845 | -6.3599 | 5.4829 | 6.4036e+17 | 10.3183 | [6 empty] | 3.1757 | 2.0425 | 5.9679 | [5 empty] | 2.1544 | -3.4231 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.3108 | 2.2243 | 6.4405 | [7 empty] | 1.9697 | -3.6431 | 0.2873 | 2.9273e+18 | 0.4354 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 4.0602 | -21.2651 | 12.1989 | 2.9273e+18 | 10.2837 | [6 empty] | 5.0319 | 2.7496 | 16.1152 | [5 empty] | 1.221 | -9.4012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.0598 | 2.9008 | 16.1521 | [7 empty] | 1.066 | -9.5124 | 0.1907 | 2.9273e+18 | 0.5033 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 2.1506 | -41.9035 | 23.7203 | 2.9273e+18 | 9.256 | [6 empty] | 8.6785 | 4.1386 | 36.0505 | [5 empty] | 0.4024 | -18.2477 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.7041 | 4.2994 | 35.8829 | [7 empty] | 0.2975 | -18.496 | 0.2695 | 2.9273e+18 | 0.4063 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | 0.7405 | -63.2353 | 30.5995 | 4.391e+18 | 8.9141 | [6 empty] | 15.3921 | 6.6958 | 72.7523 | [5 empty] | -0.5545 | -32.6632 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.5455 | 6.9396 | 72.5371 | [7 empty] | -0.5607 | -33.1052 | 0.442 | 2.9273e+18 | 0.3552 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -0.3479 | -83.5645 | 31.6572 | 2.9273e+18 | 8.194 | [6 empty] | 27.3429 | 11.248 | 138.0855 | [5 empty] | -1.7795 | -51.9396 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.0525 | 11.2643 | 134.9005 | [7 empty] | -1.6086 | -51.4549 | 0.5139 | 2.9273e+18 | 0.2627 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -1.3678 | -103.5013 | 28.0952 | 2.9273e+18 | 6.91 | [6 empty] | 48.2222 | 19.201 | 252.2285 | [5 empty] | -3.2284 | -75.4678 | 4.391e+18 | [5 empty] | 48.3339 | 19.3063 | 251.009 | [7 empty] | -3.0473 | -75.411 | 0.1897 | 2.9273e+18 | 0.1054 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -2.2007 | -122.1816 | 18.7176 | 2.9273e+18 | 4.7857 | [6 empty] | 84.3189 | 32.9505 | 449.5625 | [5 empty] | -4.8978 | -103.6593 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.2864 | 32.9396 | 446.5834 | [7 empty] | -4.6252 | -103.3992 | 0.3768 | 4.391e+18 | 0.1129 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -3.0047 | -139.7761 | 4.7319 | 4.391e+18 | 2.8893 | [6 empty] | 145.7644 | 56.3554 | 785.4732 | [5 empty] | -6.8037 | -136.955 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.7287 | 56.9192 | 786.6857 | [7 empty] | -6.6162 | -137.1828 | 0.2951 | 4.391e+18 | 0.1508 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 1.9968 | 13.6023 | 7.7492 | 3036.1671 | 6.0448 | [6 empty] | 3.563 | 4.2844 | 2.0298 | [5 empty] | 0.3194 | 6.0368 | 3902.6149 | [5 empty] | 3.7719 | 4.3117 | 2.4115 | [7 empty] | 0.8456 | 5.3622 | 0.8555 | 4110.2539 | 1.4915 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | 0.3764 | -22.9255 | 13.6974 | 4.391e+18 | 8.201 | [6 empty] | 6.2354 | 5.3023 | 16.6393 | [5 empty] | -0.4897 | -9.2555 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.2922 | 5.3486 | 15.9387 | [7 empty] | -0.1426 | -8.6775 | 0.6743 | 4.391e+18 | 0.6461 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -0.8746 | -46.1559 | 25.0017 | 2.9273e+18 | 9.079 | [6 empty] | 9.882 | 6.6913 | 36.5745 | [5 empty] | -1.1194 | -21.1554 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.8129 | 6.6356 | 36.3779 | [7 empty] | -1.1154 | -21.0485 | 0.107 | 4.391e+18 | 0.0446 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -1.7216 | -67.1906 | 31.2105 | 2.9273e+18 | 9.0989 | [6 empty] | 16.5956 | 9.2486 | 73.2763 | [5 empty] | -1.9039 | -35.9807 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.621 | 9.2144 | 73.2546 | [7 empty] | -1.8131 | -35.9581 | 0.0935 | 2.9273e+18 | 0.111 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -2.3626 | -86.7923 | 32.379 | 4.391e+18 | 8.32 | [6 empty] | 28.5465 | 13.8007 | 138.6096 | [5 empty] | -2.8794 | -54.4175 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.3755 | 13.7555 | 136.518 | [7 empty] | -2.6865 | -53.9856 | 0.473 | 2.9273e+18 | 0.1662 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -3.0511 | -106.0896 | 28.996 | 2.9273e+18 | 6.9804 | [6 empty] | 49.4257 | 21.7538 | 252.7526 | [5 empty] | -4.0802 | -77.1119 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.1862 | 21.7373 | 249.2983 | [7 empty] | -3.8438 | -76.6446 | 0.5237 | 4.391e+18 | 0.1608 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -3.6451 | -124.2796 | 19.6973 | 4.391e+18 | 4.7223 | [6 empty] | 85.5225 | 35.5032 | 450.0866 | [5 empty] | -5.5386 | -104.6735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.4896 | 35.539 | 446.8304 | [7 empty] | -5.2626 | -104.384 | 0.4 | 4.391e+18 | 0.118 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -4.2882 | -141.4843 | 4.9399 | 4.391e+18 | 2.1187 | [6 empty] | 146.9679 | 58.9081 | 785.9973 | [5 empty] | -7.2783 | -137.5521 | 4.391e+18 | [5 empty] | 148.9083 | 59.889 | 791.807 | [7 empty] | -7.0772 | -138.154 | 0.6346 | 2.9273e+18 | 0.2482 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -22.8284 | 37.5811 | 26.5204 | 3640.1995 | 12.4949 | [6 empty] | 6.3 | 10.0895 | 3.2215 | [5 empty] | -6.5496 | 16.6447 | 3852.9081 | [5 empty] | 6.6262 | 10.1512 | 3.6961 | [7 empty] | -5.6645 | 15.8103 | 1.2164 | 3935.5319 | 1.0192 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -21.7284 | 26.9816 | 22.94 | 4642.4026 | 12.655 | [6 empty] | 7.1162 | 10.4004 | 7.6837 | [5 empty] | -6.2981 | 10.0067 | 5368.8277 | [5 empty] | 7.3055 | 10.3943 | 7.4132 | [7 empty] | -5.4762 | 10.2898 | 0.8693 | 5192.9168 | 0.9405 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -17.9211 | -0.9995 | 12.034 | 14963.3628 | 12.0216 | [6 empty] | 8.9724 | 11.1074 | 17.831 | [5 empty] | -5.9086 | -1.7196 | 14223.7978 | [5 empty] | 9.0843 | 11.0858 | 17.3246 | [7 empty] | -5.3194 | -1.2639 | 0.7448 | 13000.0685 | 0.7124 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -14.5602 | -34.1548 | 19.0888 | 4.391e+18 | 10.3903 | [6 empty] | 12.619 | 12.4965 | 37.7663 | [5 empty] | -5.5331 | -17.3353 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.6419 | 12.4724 | 37.2205 | [7 empty] | -5.2635 | -16.9973 | 0.4324 | 4.391e+18 | 0.3296 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -12.0978 | -62.5513 | 28.0272 | 2.9273e+18 | 10.2126 | [6 empty] | 19.3325 | 15.0537 | 74.4681 | [5 empty] | -5.361 | -35.3458 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.5202 | 15.1755 | 74.3069 | [7 empty] | -5.1483 | -35.2131 | 0.2507 | 4.391e+18 | 0.2149 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -10.5346 | -86.0858 | 31.0176 | 4.391e+18 | 9.5798 | [6 empty] | 31.2834 | 19.6059 | 139.8013 | [5 empty] | -5.5199 | -55.4763 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.4585 | 19.6735 | 140.3469 | [7 empty] | -5.4509 | -55.6116 | 0.1519 | 4.391e+18 | 0.0784 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -9.6815 | -107.3434 | 28.9666 | 2.9273e+18 | 8.4462 | [6 empty] | 52.1627 | 27.5589 | 253.9444 | [5 empty] | -6.0635 | -78.6037 | 4.391e+18 | [5 empty] | 52.1057 | 27.6086 | 251.0336 | [7 empty] | -5.7677 | -78.1324 | 0.5564 | 4.391e+18 | 0.1799 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -9.2034 | -126.3339 | 20.4878 | 4.391e+18 | 6.3008 | [6 empty] | 88.2594 | 41.3083 | 451.2783 | [5 empty] | -7.0099 | -105.9638 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.8321 | 41.6418 | 451.3475 | [7 empty] | -6.7863 | -106.0166 | 0.2298 | 2.9273e+18 | 0.1299 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -9.1405 | -143.7571 | 5.344 | 2.9273e+18 | 2.9511 | [6 empty] | 149.7049 | 64.7133 | 787.1891 | [5 empty] | -8.3616 | -138.4701 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 151.4286 | 65.8545 | 790.6934 | [7 empty] | -8.1672 | -138.8524 | 0.4289 | 4.391e+18 | 0.2776 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -45.5322 | 60.2204 | 42.7819 | 3766.5156 | 16.0729 | [6 empty] | 11.6769 | 21.4942 | 5.5628 | [5 empty] | -15.6017 | 29.6514 | 3835.9845 | [5 empty] | 11.622 | 21.237 | 6.0482 | [7 empty] | -15.407 | 28.6773 | 0.9934 | 3907.1627 | 0.4926 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -44.5426 | 52.8548 | 41.1278 | 4163.6364 | 16.3611 | [6 empty] | 12.4931 | 21.8051 | 10.025 | [5 empty] | -15.1562 | 24.081 | 4447.6885 | [5 empty] | 12.265 | 21.4734 | 10.0957 | [7 empty] | -15.2049 | 23.6102 | 0.4732 | 4490.9835 | 0.2701 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -40.2488 | 29.6901 | 30.8128 | 6148.2021 | 15.9835 | [6 empty] | 14.3493 | 22.5121 | 20.1723 | [5 empty] | -14.3034 | 13.0688 | 6399.9369 | [5 empty] | 14.3637 | 22.224 | 20.6225 | [7 empty] | -13.8707 | 12.1762 | 0.992 | 6575.09 | 0.5673 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -34.7969 | -4.4017 | 21.7202 | 22125.9395 | 16.0312 | [6 empty] | 17.9959 | 23.9011 | 40.1076 | [5 empty] | -13.0848 | -3.808 | 17915.3292 | [5 empty] | 17.8305 | 23.7775 | 39.0142 | [7 empty] | -12.9821 | -3.0823 | 0.7329 | 16495.4499 | 0.467 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -29.4873 | -38.7979 | 22.24 | 4.391e+18 | 16.2666 | [6 empty] | 24.7095 | 26.4584 | 76.8094 | [5 empty] | -11.7356 | -25.4002 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.7132 | 26.3429 | 76.3666 | [7 empty] | -11.4753 | -25.3015 | 0.2784 | 4.391e+18 | 0.2955 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -25.1864 | -69.0251 | 24.0645 | 4.391e+18 | 15.8669 | [6 empty] | 36.6604 | 31.0105 | 142.1426 | [5 empty] | -10.5971 | -49.8874 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.4578 | 30.8481 | 140.2559 | [7 empty] | -10.3807 | -49.3621 | 0.5681 | 4.391e+18 | 0.191 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -21.9845 | -95.9634 | 22.9605 | 4.391e+18 | 14.1829 | [6 empty] | 57.5396 | 38.9636 | 256.2857 | [5 empty] | -9.9431 | -76.4137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 57.4723 | 38.7055 | 255.1205 | [7 empty] | -9.6497 | -76.2846 | 0.3206 | 2.9273e+18 | 0.2221 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -19.6844 | -118.9455 | 16.5093 | 2.9273e+18 | 12.1123 | [6 empty] | 93.6364 | 52.713 | 453.6197 | [5 empty] | -9.9014 | -105.647 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.911 | 52.8205 | 452.5457 | [7 empty] | -9.6456 | -105.5007 | 0.2947 | 2.9273e+18 | 0.1237 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -18.3237 | -138.9438 | 7.8331 | 2.9273e+18 | 9.5213 | [6 empty] | 155.0818 | 76.118 | 789.5304 | [5 empty] | -10.4911 | -138.858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.0515 | 76.9809 | 788.3304 | [7 empty] | -10.2329 | -138.7269 | 0.2896 | 4.391e+18 | 0.2169 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -65.342 | 81.0488 | 53.9862 | 3810.0948 | 18.8414 | [6 empty] | 21.5761 | 42.4907 | 9.8733 | [5 empty] | -25.6964 | 44.4055 | 3828.979 | [5 empty] | 21.7056 | 42.2976 | 10.4614 | [7 empty] | -25.2593 | 43.6095 | 0.9081 | 3862.7433 | 0.3699 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -64.5886 | 75.7121 | 53.0082 | 4018.7159 | 19.1086 | [6 empty] | 22.3924 | 42.8017 | 14.3355 | [5 empty] | -25.2738 | 40.1563 | 4118.1847 | [5 empty] | 22.4622 | 42.6064 | 14.5201 | [7 empty] | -24.8871 | 39.7751 | 0.543 | 4129.0345 | 0.1967 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -60.9272 | 57.5596 | 45.0472 | 4896.3956 | 19.0284 | [6 empty] | 24.2485 | 43.5087 | 24.4828 | [5 empty] | -24.3947 | 31.2037 | 4897.1295 | [5 empty] | 24.3674 | 43.2993 | 24.3989 | [7 empty] | -23.8439 | 31.0318 | 0.577 | 4886.7978 | 0.2565 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -55.4432 | 27.4986 | 34.4789 | 7758.2409 | 18.9615 | [6 empty] | 27.8951 | 44.8977 | 44.4181 | [5 empty] | -22.941 | 15.9923 | 7110.5657 | [5 empty] | 28.1262 | 44.8218 | 45.1321 | [7 empty] | -22.5438 | 15.3414 | 0.7625 | 7218.2121 | 0.3501 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -49.1963 | -6.9451 | 28.2682 | 26362.2881 | 19.2485 | [6 empty] | 34.6087 | 47.4549 | 81.1199 | [5 empty] | -20.9409 | -6.0943 | 20251.1489 | [5 empty] | 34.6268 | 47.592 | 79.8407 | [7 empty] | -20.8324 | -5.2378 | 0.8633 | 18647.0822 | 0.442 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -43.2997 | -40.4498 | 25.4572 | 4.391e+18 | 20.5069 | [6 empty] | 46.5596 | 52.0071 | 146.4531 | [5 empty] | -18.6634 | -34.0369 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.6196 | 52.3202 | 145.208 | [7 empty] | -18.6862 | -33.272 | 0.7653 | 4.391e+18 | 0.3642 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -38.1941 | -72.1513 | 22.5616 | 4.391e+18 | 21.6352 | [6 empty] | 67.4389 | 59.9601 | 260.5961 | [5 empty] | -16.5567 | -65.76 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.614 | 59.9753 | 258.182 | [7 empty] | -16.0753 | -65.1492 | 0.7777 | 4.391e+18 | 0.3414 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -34.0911 | -99.8073 | 19.0509 | 4.391e+18 | 20.2559 | [6 empty] | 103.5356 | 73.7096 | 457.9301 | [5 empty] | -15.0402 | -99.8424 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.9551 | 74.0018 | 455.919 | [7 empty] | -14.6833 | -99.4218 | 0.5517 | 4.391e+18 | 0.2027 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -31.2144 | -123.6392 | 21.0947 | 2.9273e+18 | 17.6059 | [6 empty] | 164.981 | 97.1145 | 793.8408 | [5 empty] | -14.3531 | -136.3154 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 166.7708 | 98.5569 | 798.1778 | [7 empty] | -14.2763 | -136.4692 | 0.1719 | 2.9273e+18 | 0.298 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -83.4227 | 100.6821 | 61.0494 | 3829.6329 | 20.4896 | [6 empty] | 39.1978 | 79.8669 | 17.5464 | [5 empty] | -36.877 | 61.1787 | 3825.703 | [5 empty] | 38.9374 | 79.2611 | 18.025 | [7 empty] | -36.7822 | 60.5201 | 0.6654 | 3847.5225 | 0.271 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -82.8006 | 96.571 | 60.2037 | 3956.5547 | 20.6401 | [6 empty] | 40.0141 | 80.1778 | 22.0086 | [5 empty] | -36.535 | 58.0486 | 3974.6371 | [5 empty] | 39.4096 | 79.4465 | 22.4943 | [7 empty] | -36.8788 | 57.3817 | 0.7503 | 4007.912 | 0.3577 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -79.7663 | 82.1448 | 53.7554 | 4452.2134 | 20.5833 | [6 empty] | 41.8702 | 80.8848 | 32.1559 | [5 empty] | -35.7938 | 51.2246 | 4345.3205 | [5 empty] | 41.7093 | 80.3351 | 32.2891 | [7 empty] | -35.5392 | 50.8045 | 0.4912 | 4357.553 | 0.1746 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -74.8527 | 56.7354 | 44.1503 | 5763.1517 | 20.5173 | [6 empty] | 45.5168 | 82.2739 | 52.0912 | [5 empty] | -34.4704 | 38.8883 | 5222.9095 | [5 empty] | 45.3199 | 81.836 | 51.6342 | [7 empty] | -34.2915 | 38.8924 | 0.1789 | 5211.1364 | 0.1157 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -68.7187 | 25.1485 | 36.7849 | 9129.6921 | 20.3652 | [6 empty] | 52.2304 | 84.8311 | 88.793 | [5 empty] | -32.4123 | 19.2342 | 7593.6911 | [5 empty] | 52.0438 | 84.4865 | 87.8644 | [7 empty] | -32.2374 | 19.4848 | 0.3056 | 7535.8846 | 0.1428 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -62.3243 | -8.1155 | 32.702 | 26845.2495 | 20.4124 | [6 empty] | 64.1813 | 89.3832 | 154.1262 | [5 empty] | -29.6263 | -8.6219 | 21617.4824 | [5 empty] | 64.0158 | 89.2326 | 152.3998 | [7 empty] | -29.4846 | -8.0196 | 0.6188 | 20617.0469 | 0.2609 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -56.2078 | -41.7359 | 29.873 | 4.391e+18 | 21.8543 | [6 empty] | 85.0605 | 97.3363 | 268.2693 | [5 empty] | -26.4042 | -43.7721 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.1739 | 97.3223 | 268.8474 | [7 empty] | -26.3473 | -43.9572 | 0.1936 | 4.391e+18 | 0.0992 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -50.8358 | -72.5356 | 29.7811 | 4.391e+18 | 23.7698 | [6 empty] | 121.1573 | 111.0857 | 465.6032 | [5 empty] | -23.2917 | -83.8596 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.3652 | 111.2051 | 464.5894 | [7 empty] | -23.1046 | -83.6191 | 0.3047 | 4.391e+18 | 0.1185 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -46.5936 | -99.8656 | 37.0557 | 4.391e+18 | 23.2204 | [6 empty] | 182.6027 | 134.4907 | 801.514 | [5 empty] | -20.8729 | -126.5409 | 4.391e+18 | [5 empty] | 184.1677 | 136.2611 | 805.3673 | [7 empty] | -20.9967 | -126.4353 | 0.1627 | 4.391e+18 | 0.3194 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -100.28 | 119.3437 | 63.9692 | 3839.8857 | 16.5483 | [6 empty] | 69.9845 | 145.1664 | 30.952 | [5 empty] | -49.4771 | 80.4706 | 3824.0473 | [5 empty] | 70.2458 | 144.624 | 32.0243 | [7 empty] | -48.9076 | 79.6437 | 1.0041 | 3840.9466 | 0.2577 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -99.7158 | 116.0094 | 63.0861 | 3924.4648 | 16.6032 | [6 empty] | 70.8007 | 145.4773 | 35.4142 | [5 empty] | -49.2167 | 78.198 | 3904.6344 | [5 empty] | 70.8016 | 144.8755 | 35.9771 | [7 empty] | -48.8604 | 77.6502 | 0.6535 | 3915.3534 | 0.1757 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -97.1648 | 104.2604 | 57.6406 | 4242.3745 | 16.5325 | [6 empty] | 72.6569 | 146.1844 | 45.5615 | [5 empty] | -48.6402 | 73.1508 | 4097.2224 | [5 empty] | 72.747 | 145.5732 | 46.6391 | [7 empty] | -48.2336 | 72.332 | 0.9142 | 4119.9874 | 0.2403 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -92.8961 | 82.8654 | 49.2156 | 5005.1387 | 16.5265 | [6 empty] | 76.3035 | 147.5734 | 65.4968 | [5 empty] | -47.567 | 63.6965 | 4516.421 | [5 empty] | 76.0605 | 146.7512 | 65.8175 | [7 empty] | -47.3213 | 63.1966 | 0.5571 | 4531.2278 | 0.1758 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -87.2528 | 54.8711 | 42.0898 | 6576.493 | 16.4964 | [6 empty] | 83.0171 | 150.1306 | 102.1986 | [5 empty] | -45.7749 | 47.7205 | 5453.7591 | [5 empty] | 83.1998 | 149.7265 | 103.0587 | [7 empty] | -45.4073 | 47.1297 | 0.6958 | 5483.9921 | 0.1844 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -80.9932 | 23.6949 | 37.9286 | 10162.8605 | 16.2247 | [6 empty] | 94.968 | 154.6828 | 167.5318 | [5 empty] | -43.0699 | 23.0643 | 7920.7873 | [5 empty] | 95.2041 | 154.7641 | 167.2907 | [7 empty] | -42.8657 | 23.1658 | 0.228 | 7895.2941 | 0.0823 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -74.5554 | -9.5667 | 35.1739 | 27598.6042 | 16.5173 | [6 empty] | 115.8472 | 162.6358 | 281.6749 | [5 empty] | -39.4334 | -11.476 | 22395.5539 | [5 empty] | 116.6263 | 162.9341 | 284.3349 | [7 empty] | -39.1751 | -12.148 | 0.7199 | 23194.154 | 0.353 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -68.5182 | -41.535 | 35.9815 | 2.1955e+18 | 20.1692 | [6 empty] | 151.944 | 176.3853 | 479.0089 | [5 empty] | -35.1826 | -55.0777 | 4.391e+18 | [5 empty] | 152.6667 | 177.0188 | 476.7211 | [7 empty] | -34.7936 | -54.3455 | 0.8291 | 4.391e+18 | 0.1835 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -63.3019 | -71.0594 | 46.5905 | 4.391e+18 | 24.5783 | [6 empty] | 213.3894 | 199.7902 | 814.9196 | [5 empty] | -30.9996 | -104.6338 | 4.391e+18 | [5 empty] | 214.945 | 201.562 | 813.1723 | [7 empty] | -30.7136 | -103.7658 | 0.9139 | 4.391e+18 | 0.2412 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -115.9846 | 136.9449 | 62.1996 | 3845.7237 | 11.9879 | [6 empty] | 123.2095 | 258.0582 | 54.1281 | [5 empty] | -63.9273 | 102.9032 | 3823.1668 | [5 empty] | 123.1999 | 256.1185 | 53.426 | [7 empty] | -62.9243 | 102.5819 | 1.0532 | 3812.7088 | 0.285 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -115.4545 | 134.1437 | 61.286 | 3905.8697 | 12.0007 | [6 empty] | 124.0257 | 258.3691 | 58.5902 | [5 empty] | -63.7346 | 101.2647 | 3868.0981 | [5 empty] | 123.6091 | 256.2572 | 58.7446 | [7 empty] | -63.0624 | 100.6202 | 0.9313 | 3870.7747 | 0.2373 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -113.2865 | 124.3546 | 56.699 | 4127.4338 | 11.9799 | [6 empty] | 125.8819 | 259.0762 | 68.7376 | [5 empty] | -63.303 | 97.5886 | 3973.165 | [5 empty] | 125.6318 | 257.6173 | 68.7263 | [7 empty] | -62.8 | 97.1731 | 0.6524 | 3974.0398 | 0.1671 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -109.5828 | 106.132 | 49.609 | 4631.7702 | 12.1407 | [6 empty] | 129.5285 | 260.4652 | 88.6729 | [5 empty] | -62.4805 | 90.5619 | 4191.8233 | [5 empty] | 129.6312 | 258.9943 | 87.6893 | [7 empty] | -61.609 | 90.4235 | 0.8825 | 4178.6701 | 0.2487 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -104.5169 | 81.5173 | 43.5891 | 5570.5353 | 12.3465 | [6 empty] | 136.2421 | 263.0224 | 125.3747 | [5 empty] | -61.0497 | 78.2599 | 4640.5949 | [5 empty] | 136.3223 | 261.3151 | 125.8988 | [7 empty] | -60.2165 | 77.5061 | 1.1236 | 4651.9966 | 0.2571 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -98.6573 | 53.0717 | 40.2421 | 7292.548 | 12.33 | [6 empty] | 148.1929 | 267.5746 | 190.7079 | [5 empty] | -58.7403 | 58.1765 | 5614.4115 | [5 empty] | 147.8419 | 265.7102 | 191.6091 | [7 empty] | -58.2199 | 57.2768 | 1.0394 | 5650.7319 | 0.2637 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -92.3078 | 21.4379 | 37.5259 | 11210.6611 | 11.7881 | [6 empty] | 169.0722 | 275.5276 | 304.8509 | [5 empty] | -55.3081 | 27.7 | 8139.8566 | [5 empty] | 169.0112 | 274.0658 | 304.0247 | [7 empty] | -54.6622 | 27.3659 | 0.7273 | 8150.7184 | 0.2254 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -86.0457 | -10.1876 | 35.6345 | 26978.2806 | 12.4935 | [6 empty] | 205.1689 | 289.2771 | 502.1849 | [5 empty] | -50.7054 | -14.7565 | 22837.0788 | [5 empty] | 205.3349 | 288.8085 | 496.0745 | [7 empty] | -50.0265 | -13.6992 | 1.2565 | 21486.5164 | 0.3526 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -80.272 | -40.5663 | 44.4191 | 1.0978e+18 | 19.4172 | [6 empty] | 266.6144 | 312.682 | 838.0956 | [5 empty] | -45.3253 | -67.9851 | 4.391e+18 | [5 empty] | 267.5352 | 313.2641 | 839.02 | [7 empty] | -45.108 | -67.9626 | 0.2185 | 4.391e+18 | 0.1172 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -130.9921 | 154.0055 | 56.2657 | 3848.4262 | 8.2419 | [6 empty] | 213.8114 | 450.2277 | 93.5794 | [5 empty] | -80.5888 | 128.9989 | 3822.6851 | [5 empty] | 215.3302 | 450.5326 | 93.1332 | [7 empty] | -79.7446 | 129.0469 | 0.8456 | 3813.3499 | 0.1907 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -130.4828 | 151.5925 | 55.3952 | 3893.0585 | 8.249 | [6 empty] | 214.6277 | 450.5386 | 98.0415 | [5 empty] | -80.448 | 127.8197 | 3848.3132 | [5 empty] | 215.8804 | 450.6746 | 98.4463 | [7 empty] | -79.7561 | 127.6328 | 0.7167 | 3845.5091 | 0.1296 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -128.5883 | 143.2757 | 51.7336 | 4055.2194 | 8.3278 | [6 empty] | 216.4838 | 451.2457 | 108.1889 | [5 empty] | -80.1305 | 125.1591 | 3907.5313 | [5 empty] | 217.4135 | 451.1243 | 109.4383 | [7 empty] | -79.5954 | 124.7283 | 0.6869 | 3911.6658 | 0.1062 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -125.3727 | 127.6586 | 46.4877 | 4411.5687 | 8.7501 | [6 empty] | 220.1304 | 452.6347 | 128.1241 | [5 empty] | -79.5177 | 120.0147 | 4027.7701 | [5 empty] | 221.5893 | 452.5755 | 127.9191 | [7 empty] | -78.6126 | 119.9301 | 0.9091 | 4019.6625 | 0.1881 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -120.8796 | 106.0667 | 42.7187 | 5037.5002 | 9.3291 | [6 empty] | 226.844 | 455.1919 | 164.8259 | [5 empty] | -78.4261 | 110.8194 | 4263.3566 | [5 empty] | 228.601 | 454.9304 | 164.0269 | [7 empty] | -77.2606 | 110.8128 | 1.1656 | 4249.0182 | 0.2561 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -115.5058 | 80.4093 | 41.6569 | 6075.3188 | 9.7113 | [6 empty] | 238.7949 | 459.7441 | 230.1592 | [5 empty] | -76.5925 | 95.2771 | 4732.5509 | [5 empty] | 239.9255 | 459.0735 | 232.4635 | [7 empty] | -75.8493 | 94.4936 | 1.0798 | 4748.0565 | 0.1791 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -109.4515 | 50.9153 | 40.72 | 7976.6138 | 9.6475 | [6 empty] | 259.6742 | 467.6971 | 344.3022 | [5 empty] | -73.6882 | 70.3861 | 5734.3715 | [5 empty] | 261.1341 | 467.0514 | 347.7138 | [7 empty] | -72.8715 | 69.3987 | 1.2814 | 5767.4238 | 0.234 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -103.2672 | 20.5169 | 36.0762 | 11895.4396 | 8.3627 | [6 empty] | 295.7709 | 481.4466 | 541.6362 | [5 empty] | -69.4089 | 32.971 | 8316.5369 | [5 empty] | 297.9894 | 482.1648 | 541.0754 | [7 empty] | -68.5027 | 33.1313 | 0.9202 | 8267.7204 | 0.2379 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -97.2315 | -9.6837 | 34.659 | 25277.1104 | 9.8341 | [6 empty] | 357.2163 | 504.8515 | 877.5469 | [5 empty] | -63.7245 | -18.5453 | 23087.4494 | [5 empty] | 360.3974 | 505.882 | 877.5182 | [7 empty] | -62.625 | -18.4144 | 1.1073 | 22583.4676 | 0.3204 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 40.0977 | -1.3974 | 31.3076 | 2244.3827 | 11.3924 | [6 empty] | 6.3741 | 3.7063 | 6.1791 | [5 empty] | 8.7994 | -2.1602 | 7538.3084 | [5 empty] | 6.5795 | 3.9563 | 6.1827 | [7 empty] | 9.0151 | -1.7785 | 0.4384 | 7001.6034 | 0.5131 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 27.5013 | -24.4642 | 25.51 | 7.3183e+17 | 10.4707 | [6 empty] | 8.2303 | 4.4133 | 16.3265 | [5 empty] | 6.3871 | -10.1482 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.2949 | 4.6153 | 15.8019 | [7 empty] | 6.5784 | -9.7018 | 0.4857 | 2.9273e+18 | 0.7031 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 17.2177 | -47.9837 | 29.9899 | 2.9273e+18 | 10.4139 | [6 empty] | 11.8769 | 5.8023 | 36.2617 | [5 empty] | 4.3 | -20.9185 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.9265 | 6.0074 | 35.465 | [7 empty] | 4.463 | -20.7457 | 0.2375 | 2.9273e+18 | 0.5454 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 11.4773 | -68.9375 | 34.7397 | 2.9273e+18 | 10.2095 | [6 empty] | 18.5905 | 8.3595 | 72.9635 | [5 empty] | 2.3957 | -35.4059 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.6217 | 8.5229 | 73.3013 | [7 empty] | 2.1895 | -35.649 | 0.3188 | 2.9273e+18 | 0.2885 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 8.0328 | -88.418 | 35.3677 | 2.9273e+18 | 9.4653 | [6 empty] | 30.5413 | 12.9117 | 138.2968 | [5 empty] | 0.4811 | -53.8659 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.4322 | 13.0167 | 136.8117 | [7 empty] | 0.5272 | -53.6797 | 0.1918 | 4.391e+18 | 0.1968 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 5.3494 | -107.4817 | 31.5266 | 2.9273e+18 | 8.1151 | [6 empty] | 51.4206 | 20.8647 | 252.4398 | [5 empty] | -1.4959 | -76.7072 | 4.391e+18 | [5 empty] | 51.3455 | 20.8995 | 250.5392 | [7 empty] | -1.3335 | -76.4872 | 0.2734 | 2.9273e+18 | 0.0996 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | 3.4796 | -125.2956 | 22.0414 | 2.9273e+18 | 5.8943 | [6 empty] | 87.5173 | 34.6142 | 449.7738 | [5 empty] | -3.5812 | -104.4157 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.0972 | 34.8743 | 451.1073 | [7 empty] | -3.446 | -104.6411 | 0.2628 | 4.391e+18 | 0.0946 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | 1.9032 | -142.3413 | 9.1606 | 4.391e+18 | 3.3817 | [6 empty] | 148.9628 | 58.0191 | 785.6845 | [5 empty] | -5.812 | -137.4025 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.1063 | 58.6335 | 786.7743 | [7 empty] | -5.5379 | -137.6198 | 0.3498 | 4.391e+18 | 0.1695 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 36.6458 | 19.0221 | 30.3723 | 2244.3827 | 13.131 | [6 empty] | 6.7614 | 5.9481 | 2.241 | [5 empty] | 8.2199 | 8.3243 | 1923.4767 | [5 empty] | 6.824 | 5.9488 | 2.7919 | [7 empty] | 8.0052 | 7.382 | 0.9664 | 3068.5044 | 0.9187 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 31.7733 | 7.1478 | 25.2898 | 2587.8992 | 12.3337 | [6 empty] | 7.5776 | 6.259 | 6.7032 | [5 empty] | 7.0049 | 2.0386 | 5530.6245 | [5 empty] | 7.5959 | 6.2114 | 7.0472 | [7 empty] | 6.9447 | 1.4736 | 0.5682 | 5846.9367 | 0.705 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 23.2959 | -18.7452 | 20.9457 | 38414.2697 | 11.4498 | [6 empty] | 9.4338 | 6.966 | 16.8505 | [5 empty] | 5.1804 | -8.2308 | 106156.0707 | [5 empty] | 9.3428 | 6.933 | 17.3339 | [7 empty] | 4.727 | -8.6775 | 0.6365 | 1.3722e+17 | 0.4592 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 14.7326 | -46.0538 | 27.313 | 2.9273e+18 | 11.0858 | [6 empty] | 13.0804 | 8.355 | 36.7858 | [5 empty] | 3.1967 | -21.2965 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.077 | 8.3677 | 36.237 | [7 empty] | 3.3769 | -20.9886 | 0.3568 | 2.9273e+18 | 0.2054 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 9.5603 | -69.0474 | 33.2865 | 4.391e+18 | 10.6469 | [6 empty] | 19.794 | 10.9123 | 73.4876 | [5 empty] | 1.3106 | -36.7994 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.788 | 10.9644 | 72.4995 | [7 empty] | 1.4989 | -36.4707 | 0.3788 | 2.9273e+18 | 0.201 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 6.4092 | -89.2468 | 34.5697 | 2.9273e+18 | 9.7285 | [6 empty] | 31.7449 | 15.4644 | 138.8208 | [5 empty] | -0.4836 | -55.3712 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.4352 | 15.3707 | 135.5698 | [7 empty] | -0.173 | -54.6433 | 0.7914 | 2.9273e+18 | 0.2572 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 3.9396 | -108.6053 | 31.3223 | 2.9273e+18 | 8.2998 | [6 empty] | 52.6241 | 23.4175 | 252.9639 | [5 empty] | -2.2869 | -77.9082 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.57 | 23.4475 | 249.8694 | [7 empty] | -1.933 | -77.4844 | 0.5521 | 4.391e+18 | 0.1851 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | 2.2367 | -126.4349 | 22.15 | 2.9273e+18 | 5.9896 | [6 empty] | 88.7209 | 37.1669 | 450.2978 | [5 empty] | -4.1964 | -105.2397 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.1358 | 37.3397 | 449.9743 | [7 empty] | -3.9604 | -105.2619 | 0.2371 | 4.391e+18 | 0.1035 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | 0.7752 | -143.4267 | 8.9468 | 2.9273e+18 | 3.0592 | [6 empty] | 150.1663 | 60.5719 | 786.2086 | [5 empty] | -6.2761 | -137.92 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 152.0789 | 61.6549 | 791.9011 | [7 empty] | -6.1243 | -138.5091 | 0.6083 | 4.391e+18 | 0.2669 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 6.0452 | 38.9364 | 21.6147 | 1914.289 | 12.47 | [6 empty] | 9.4984 | 11.7532 | 3.4328 | [5 empty] | 0.9488 | 17.9311 | 3371.165 | [5 empty] | 10.0113 | 11.8604 | 3.937 | [7 empty] | 2.2546 | 17.0847 | 1.5561 | 3409.2674 | 1.6722 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 4.963 | 29.1488 | 18.1106 | 3545.8781 | 11.3741 | [6 empty] | 10.3146 | 12.0641 | 7.8949 | [5 empty] | 0.6121 | 11.5686 | 4535.148 | [5 empty] | 10.66 | 12.1762 | 7.8054 | [7 empty] | 1.5612 | 11.7516 | 0.9666 | 4428.6078 | 1.2241 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | 1.6852 | -30.6018 | 14.9194 | 2.9273e+18 | 10.9136 | [6 empty] | 15.8174 | 14.1602 | 37.9776 | [5 empty] | -0.8412 | -15.8979 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.936 | 14.2615 | 37.3348 | [7 empty] | -0.5085 | -15.3216 | 0.6654 | 2.9273e+18 | 0.3949 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -0.002 | -60.1839 | 25.7122 | 4.391e+18 | 10.9471 | [6 empty] | 22.5309 | 16.7174 | 74.6794 | [5 empty] | -1.8274 | -34.5366 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.7016 | 16.9045 | 75.9663 | [7 empty] | -2.1081 | -34.9611 | 0.5088 | 4.391e+18 | 0.2508 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -1.0896 | -84.9296 | 29.7251 | 2.9273e+18 | 10.5477 | [6 empty] | 34.4818 | 21.2696 | 140.0126 | [5 empty] | -2.924 | -55.2611 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.625 | 21.352 | 140.6419 | [7 empty] | -2.9341 | -55.4095 | 0.1488 | 2.9273e+18 | 0.0442 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -2.1832 | -107.0739 | 28.4162 | 2.9273e+18 | 9.4549 | [6 empty] | 55.3611 | 29.2226 | 254.1556 | [5 empty] | -4.1657 | -78.7269 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.5739 | 29.4613 | 252.3551 | [7 empty] | -3.8814 | -78.4116 | 0.4246 | 2.9273e+18 | 0.1817 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -2.9656 | -126.386 | 20.3662 | 4.391e+18 | 7.3271 | [6 empty] | 91.4578 | 42.9721 | 451.4896 | [5 empty] | -5.619 | -106.1933 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.6206 | 43.2346 | 447.8037 | [7 empty] | -5.2699 | -105.8037 | 0.5231 | 2.9273e+18 | 0.1739 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -3.8299 | -144.0927 | 6.4478 | 2.9273e+18 | 4.038 | [6 empty] | 152.9033 | 66.377 | 787.4003 | [5 empty] | -7.3382 | -138.6828 | 4.391e+18 | [5 empty] | 154.4797 | 67.5686 | 789.0682 | [7 empty] | -7.1062 | -138.9066 | 0.3223 | 2.9273e+18 | 0.2935 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -23.8084 | 60.444 | 33.4616 | 3367.0103 | 15.4425 | [6 empty] | 14.8753 | 23.1579 | 5.7741 | [5 empty] | -9.3757 | 30.255 | 3604.0875 | [5 empty] | 14.8777 | 22.8147 | 6.1738 | [7 empty] | -8.8105 | 29.2859 | 1.1219 | 3646.0558 | 0.5378 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -23.7609 | 53.246 | 31.8685 | 3719.309 | 15.4543 | [6 empty] | 15.6915 | 23.4688 | 10.2363 | [5 empty] | -9.2196 | 24.8884 | 4144.6564 | [5 empty] | 15.6306 | 23.0964 | 10.2542 | [7 empty] | -8.6619 | 24.3752 | 0.7579 | 4153.7891 | 0.4164 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -21.5256 | 31.0637 | 21.0701 | 5289.4703 | 14.8594 | [6 empty] | 17.5477 | 24.1758 | 20.3836 | [5 empty] | -8.9233 | 14.1778 | 5790.3956 | [5 empty] | 17.6395 | 24.0213 | 20.9092 | [7 empty] | -8.5721 | 13.4005 | 0.853 | 5916.5149 | 0.5399 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -19.5936 | -2.2867 | 11.0834 | 13167.1727 | 14.7647 | [6 empty] | 21.1943 | 25.5649 | 40.3189 | [5 empty] | -8.5119 | -2.4772 | 13191.5817 | [5 empty] | 21.0372 | 25.2854 | 40.8977 | [7 empty] | -8.5818 | -3.2686 | 0.7945 | 14142.8558 | 0.579 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -17.3925 | -36.4088 | 15.4014 | 4.391e+18 | 14.634 | [6 empty] | 27.9079 | 28.1221 | 77.0207 | [5 empty] | -8.0966 | -24.1291 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.9376 | 28.03 | 76.531 | [7 empty] | -7.803 | -23.9803 | 0.3292 | 4.391e+18 | 0.3337 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -15.401 | -66.9092 | 19.4729 | 4.391e+18 | 14.2134 | [6 empty] | 39.8588 | 32.6743 | 142.3539 | [5 empty] | -7.8495 | -48.9601 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.7258 | 32.3851 | 141.131 | [7 empty] | -7.507 | -48.7677 | 0.3929 | 4.391e+18 | 0.2823 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -14.0925 | -94.3751 | 19.4641 | 4.391e+18 | 13.3894 | [6 empty] | 60.738 | 40.6273 | 256.4969 | [5 empty] | -7.9309 | -75.912 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.9501 | 40.5892 | 256.2689 | [7 empty] | -7.6454 | -75.8972 | 0.2859 | 2.9273e+18 | 0.1901 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -13.0964 | -117.6314 | 13.0245 | 4.391e+18 | 11.79 | [6 empty] | 96.8348 | 54.3767 | 453.8309 | [5 empty] | -8.4443 | -105.466 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.7764 | 54.4709 | 448.7956 | [7 empty] | -8.0241 | -104.7833 | 0.8017 | 4.391e+18 | 0.203 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -12.7515 | -137.9274 | 3.4415 | 4.391e+18 | 9.373 | [6 empty] | 158.2802 | 77.7817 | 789.7416 | [5 empty] | -9.4345 | -138.8448 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 159.4241 | 78.6004 | 789.9891 | [7 empty] | -9.1648 | -138.8289 | 0.2701 | 2.9273e+18 | 0.2005 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -48.8584 | 80.9556 | 45.787 | 3582.9095 | 18.5638 | [6 empty] | 24.7745 | 44.1545 | 10.0846 | [5 empty] | -20.9109 | 44.6873 | 3709.8532 | [5 empty] | 24.8242 | 43.8797 | 10.2757 | [7 empty] | -20.4524 | 44.2393 | 0.641 | 3717.2535 | 0.2358 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -48.5545 | 75.5777 | 44.8162 | 3782.8081 | 18.7447 | [6 empty] | 25.5908 | 44.4654 | 14.5467 | [5 empty] | -20.6139 | 40.5375 | 3981.5641 | [5 empty] | 25.5534 | 44.182 | 14.1858 | [7 empty] | -20.2104 | 40.6165 | 0.4111 | 3956.0878 | 0.2392 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -45.731 | 57.7981 | 36.6042 | 4571.9875 | 18.5437 | [6 empty] | 27.4469 | 45.1724 | 24.6941 | [5 empty] | -19.9949 | 31.7688 | 4705.5335 | [5 empty] | 27.418 | 45.1909 | 25.0143 | [7 empty] | -20.1523 | 31.5267 | 0.2888 | 4735.861 | 0.1467 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -42.2362 | 28.2591 | 25.9393 | 7009.8586 | 18.5117 | [6 empty] | 31.0935 | 46.5614 | 44.6294 | [5 empty] | -18.9685 | 16.7935 | 6699.9786 | [5 empty] | 31.1807 | 46.7718 | 44.6191 | [7 empty] | -19.0669 | 16.9951 | 0.2243 | 6673.3756 | 0.1123 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -37.9969 | -5.6629 | 20.451 | 17935.6449 | 18.9869 | [6 empty] | 37.8071 | 49.1186 | 81.3312 | [5 empty] | -17.5534 | -5.1085 | 16581.7617 | [5 empty] | 37.7379 | 49.2422 | 79.4733 | [7 empty] | -17.4524 | -3.9308 | 1.182 | 15228.059 | 0.6525 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -33.8209 | -38.9059 | 18.8112 | 4.391e+18 | 20.0136 | [6 empty] | 49.758 | 53.6708 | 146.6644 | [5 empty] | -15.9468 | -33.0426 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.612 | 53.74 | 144.4912 | [7 empty] | -15.8576 | -32.1027 | 0.9441 | 4.391e+18 | 0.3507 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -30.2923 | -70.6123 | 16.7818 | 4.391e+18 | 19.8678 | [6 empty] | 70.6373 | 61.6238 | 260.8074 | [5 empty] | -14.4911 | -64.9597 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.5037 | 61.4892 | 257.2852 | [7 empty] | -14.0669 | -64.1338 | 0.9285 | 4.391e+18 | 0.2999 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -27.3854 | -98.1885 | 13.9078 | 4.391e+18 | 18.5111 | [6 empty] | 106.734 | 75.3733 | 458.1414 | [5 empty] | -13.5246 | -99.3316 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.2711 | 75.6117 | 460.0043 | [7 empty] | -13.4297 | -99.5533 | 0.2412 | 4.391e+18 | 0.0976 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -25.4901 | -122.0997 | 18.5589 | 4.391e+18 | 16.0049 | [6 empty] | 168.1794 | 98.7782 | 794.0521 | [5 empty] | -13.2573 | -136.0565 | 4.391e+18 | [5 empty] | 169.7911 | 100.1566 | 798.1891 | [7 empty] | -13.2415 | -136.1927 | 0.1371 | 2.9273e+18 | 0.2856 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -70.5077 | 100.4789 | 54.006 | 3685.8575 | 20.1905 | [6 empty] | 42.3962 | 81.5306 | 17.7577 | [5 empty] | -33.325 | 61.3115 | 3761.7936 | [5 empty] | 42.2404 | 80.8582 | 18.062 | [7 empty] | -32.9557 | 60.7165 | 0.7003 | 3773.2088 | 0.2399 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -70.1191 | 96.2726 | 53.1301 | 3811.8994 | 20.285 | [6 empty] | 43.2125 | 81.8415 | 22.2198 | [5 empty] | -33.0355 | 58.2252 | 3905.8737 | [5 empty] | 42.8431 | 81.1301 | 22.5327 | [7 empty] | -32.975 | 57.6432 | 0.5851 | 3924.9387 | 0.2461 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -67.4191 | 81.9574 | 46.4117 | 4280.1696 | 20.1361 | [6 empty] | 45.0686 | 82.5486 | 32.3672 | [5 empty] | -32.4075 | 51.4906 | 4263.3825 | [5 empty] | 45.04 | 81.9836 | 32.3547 | [7 empty] | -31.9007 | 51.1313 | 0.6212 | 4264.785 | 0.216 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -63.6561 | 56.7054 | 36.7563 | 5509.6533 | 20.0397 | [6 empty] | 48.7152 | 83.9376 | 52.3025 | [5 empty] | -31.2847 | 39.2952 | 5104.0594 | [5 empty] | 48.6826 | 83.6098 | 51.7104 | [7 empty] | -30.9353 | 39.4243 | 0.3725 | 5078.0611 | 0.1715 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -58.7869 | 25.5693 | 29.8128 | 8476.1833 | 19.9289 | [6 empty] | 55.4288 | 86.4948 | 89.0043 | [5 empty] | -29.5352 | 19.8124 | 7332.2002 | [5 empty] | 55.3968 | 86.2775 | 87.9101 | [7 empty] | -29.2296 | 20.2136 | 0.5044 | 7247.3728 | 0.2124 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -53.5604 | -7.3249 | 26.4053 | 20668.0363 | 19.9243 | [6 empty] | 67.3797 | 91.047 | 154.3375 | [5 empty] | -27.1615 | -7.9046 | 19109.9328 | [5 empty] | 67.3469 | 90.938 | 155.3593 | [7 empty] | -27.2479 | -8.3864 | 0.4895 | 19784.9317 | 0.2159 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -48.6452 | -40.7451 | 24.3393 | 4.391e+18 | 21.0877 | [6 empty] | 88.2589 | 99 | 268.4805 | [5 empty] | -24.4132 | -43.0279 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.8455 | 99.5968 | 270.0888 | [7 empty] | -24.4246 | -43.1462 | 0.1188 | 4.391e+18 | 0.1264 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -44.2681 | -71.1728 | 25.5267 | 4.391e+18 | 21.7952 | [6 empty] | 124.3557 | 112.7495 | 465.8145 | [5 empty] | -21.7679 | -83.229 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.9412 | 113.086 | 466.0027 | [7 empty] | -21.5211 | -83.1252 | 0.2678 | 4.391e+18 | 0.1774 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -40.8944 | -98.3592 | 34.8846 | 4.391e+18 | 20.9122 | [6 empty] | 185.8011 | 136.1544 | 801.7252 | [5 empty] | -19.7491 | -126.1047 | 4.391e+18 | [5 empty] | 187.307 | 137.6242 | 805.2382 | [7 empty] | -19.758 | -126.0613 | 0.0443 | 4.391e+18 | 0.2462 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -89.8555 | 119.1041 | 57.7436 | 3742.0439 | 16.1014 | [6 empty] | 73.1829 | 146.8301 | 31.1633 | [5 empty] | -46.8836 | 80.533 | 3788.7263 | [5 empty] | 72.9918 | 145.7728 | 32.037 | [7 empty] | -46.466 | 79.6673 | 0.9612 | 3806.0877 | 0.2881 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -89.4169 | 115.6702 | 56.8114 | 3827.5131 | 16.1215 | [6 empty] | 73.9992 | 147.141 | 35.6255 | [5 empty] | -46.6449 | 78.279 | 3867.8593 | [5 empty] | 73.5401 | 146.027 | 35.977 | [7 empty] | -46.444 | 77.6943 | 0.6183 | 3879.2408 | 0.2241 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -86.9734 | 103.9051 | 51.0655 | 4135.3308 | 15.966 | [6 empty] | 75.8553 | 147.8481 | 45.7728 | [5 empty] | -46.1164 | 73.272 | 4056.7952 | [5 empty] | 75.2918 | 146.6726 | 46.6607 | [7 empty] | -46.0523 | 72.4032 | 0.8711 | 4083.8907 | 0.3031 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -83.413 | 82.5437 | 42.5851 | 4874.9131 | 15.9495 | [6 empty] | 79.5019 | 149.2371 | 65.7081 | [5 empty] | -45.1319 | 63.8876 | 4467.2501 | [5 empty] | 78.6859 | 148.3588 | 65.5122 | [7 empty] | -45.428 | 63.6913 | 0.3552 | 4477.4213 | 0.1803 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -78.5729 | 54.8083 | 35.7379 | 6359.1116 | 15.9606 | [6 empty] | 86.2155 | 151.7943 | 102.4099 | [5 empty] | -43.4868 | 48.0143 | 5381.2463 | [5 empty] | 86.0512 | 151.4803 | 102.6489 | [7 empty] | -43.4811 | 47.7807 | 0.2337 | 5395.6036 | 0.0795 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -73.091 | 23.9171 | 32.0932 | 9607.7533 | 15.7647 | [6 empty] | 98.1664 | 156.3465 | 167.7431 | [5 empty] | -41.0008 | 23.4803 | 7759.2376 | [5 empty] | 97.7888 | 155.9187 | 167.3909 | [7 empty] | -41.0693 | 23.4275 | 0.0865 | 7768.729 | 0.07 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -67.5246 | -9.0949 | 29.9288 | 22924.4174 | 15.9654 | [6 empty] | 119.0456 | 164.2995 | 281.8861 | [5 empty] | -37.6538 | -10.9581 | 20802.0504 | [5 empty] | 119.3314 | 164.5811 | 284.4898 | [7 empty] | -37.8057 | -11.5754 | 0.6357 | 21591.9355 | 0.2415 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -62.2693 | -40.5643 | 31.7672 | 2.1955e+18 | 19.3443 | [6 empty] | 155.1424 | 178.049 | 479.2201 | [5 empty] | -33.7372 | -54.5312 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.4111 | 178.2116 | 476.7069 | [7 empty] | -33.4243 | -53.9512 | 0.6591 | 4.391e+18 | 0.1334 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -57.7566 | -69.8652 | 44.1884 | 4.391e+18 | 22.826 | [6 empty] | 216.5878 | 201.4539 | 815.1308 | [5 empty] | -29.8857 | -104.1556 | 4.391e+18 | [5 empty] | 217.6009 | 203.1257 | 813.1501 | [7 empty] | -29.8472 | -103.2696 | 0.8868 | 4.391e+18 | 0.2157 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -107.3244 | 136.7349 | 56.5015 | 3774.669 | 11.4086 | [6 empty] | 126.4079 | 259.722 | 54.3393 | [5 empty] | -62.05 | 102.9317 | 3803.2478 | [5 empty] | 126.3391 | 257.9729 | 54.5519 | [7 empty] | -61.2603 | 102.3396 | 0.987 | 3803.741 | 0.2274 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -106.8665 | 133.8221 | 55.5215 | 3836.2663 | 11.3856 | [6 empty] | 127.2241 | 260.0329 | 58.8015 | [5 empty] | -61.8663 | 101.3011 | 3847.7216 | [5 empty] | 127.1255 | 258.325 | 58.5363 | [7 empty] | -61.086 | 100.8947 | 0.8798 | 3843.3911 | 0.2234 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -104.7021 | 123.9648 | 50.6281 | 4053.7752 | 11.2726 | [6 empty] | 129.0803 | 260.7399 | 68.9488 | [5 empty] | -61.4547 | 97.6424 | 3951.6873 | [5 empty] | 128.9195 | 258.9803 | 68.3962 | [7 empty] | -60.6824 | 97.3186 | 0.8375 | 3945.039 | 0.2294 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -101.4481 | 105.6614 | 43.4537 | 4551.4949 | 11.4112 | [6 empty] | 132.7269 | 262.1289 | 88.8841 | [5 empty] | -60.6705 | 90.6476 | 4167.9219 | [5 empty] | 132.9745 | 260.4402 | 87.2847 | [7 empty] | -59.5218 | 90.6371 | 1.1488 | 4145.73 | 0.3383 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -96.917 | 81.2371 | 37.7183 | 5459.6646 | 11.6595 | [6 empty] | 139.4405 | 264.6861 | 125.5859 | [5 empty] | -59.3058 | 78.3975 | 4611.1988 | [5 empty] | 138.89 | 262.9199 | 127.2194 | [7 empty] | -59.0304 | 77.3328 | 1.0997 | 4644.6039 | 0.273 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -91.5507 | 52.949 | 34.8754 | 7103.2266 | 11.7112 | [6 empty] | 151.3914 | 269.2383 | 190.9191 | [5 empty] | -57.102 | 58.3879 | 5570.7037 | [5 empty] | 150.4006 | 267.3212 | 193.0607 | [7 empty] | -57.1301 | 57.1678 | 1.2204 | 5637.8573 | 0.3359 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -85.8557 | 21.5387 | 32.676 | 10723.204 | 11.2489 | [6 empty] | 172.2706 | 277.1913 | 305.0622 | [5 empty] | -53.8246 | 27.9984 | 8042.0261 | [5 empty] | 171.8871 | 275.8 | 307.0818 | [7 empty] | -53.6318 | 26.994 | 1.0227 | 8154.1031 | 0.3066 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -80.2166 | -9.5582 | 31.1667 | 23318.388 | 11.8593 | [6 empty] | 208.3673 | 290.9408 | 502.3962 | [5 empty] | -49.4258 | -14.3841 | 21863.4042 | [5 empty] | 207.8969 | 289.7721 | 498.6759 | [7 empty] | -49.0113 | -14.0386 | 0.5396 | 21421.4554 | 0.1641 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -74.9793 | -39.6976 | 41.4763 | 1.0978e+18 | 18.6207 | [6 empty] | 269.8128 | 314.3457 | 838.3069 | [5 empty] | -44.2803 | -67.5877 | 4.391e+18 | [5 empty] | 270.5451 | 315.0944 | 836.3334 | [7 empty] | -44.0519 | -67.0661 | 0.5694 | 4.391e+18 | 0.1055 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -123.5311 | 153.8067 | 50.7648 | 3794.0224 | 7.4077 | [6 empty] | 217.0098 | 451.8915 | 93.7906 | [5 empty] | -79.2339 | 129.011 | 3811.2522 | [5 empty] | 218.3533 | 451.7869 | 93.4967 | [7 empty] | -78.3641 | 128.9487 | 0.8721 | 3803.3858 | 0.1827 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -123.0513 | 151.278 | 49.8153 | 3839.9318 | 7.3767 | [6 empty] | 217.8261 | 452.2024 | 98.2528 | [5 empty] | -79.0969 | 127.8352 | 3836.7304 | [5 empty] | 218.728 | 451.8801 | 98.8586 | [7 empty] | -78.4713 | 127.5303 | 0.6959 | 3836.4596 | 0.1137 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -121.1487 | 142.9158 | 45.923 | 4000.4187 | 7.3631 | [6 empty] | 219.6822 | 452.9094 | 108.4001 | [5 empty] | -78.7879 | 125.1821 | 3895.5965 | [5 empty] | 220.6831 | 452.49 | 109.8561 | [7 empty] | -78.1196 | 124.6292 | 0.8673 | 3900.5833 | 0.1344 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -118.2287 | 127.1511 | 40.6618 | 4355.7093 | 7.791 | [6 empty] | 223.3288 | 454.2984 | 128.3354 | [5 empty] | -78.1914 | 120.0518 | 4015.0962 | [5 empty] | 224.6937 | 453.8982 | 128.4707 | [7 empty] | -77.2454 | 119.8145 | 0.9753 | 4009.71 | 0.1858 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -114.1 | 105.6655 | 37.3372 | 4969.0363 | 8.4469 | [6 empty] | 230.0424 | 456.8556 | 165.0372 | [5 empty] | -77.1288 | 110.8807 | 4249.146 | [5 empty] | 231.4024 | 456.6149 | 164.6696 | [7 empty] | -76.2291 | 110.8052 | 0.9028 | 4239.9977 | 0.1915 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -109.0447 | 80.0786 | 37.0108 | 5979.8764 | 8.9221 | [6 empty] | 241.9933 | 461.4078 | 230.3704 | [5 empty] | -75.3434 | 95.3764 | 4714.9503 | [5 empty] | 243.0104 | 460.3734 | 233.1716 | [7 empty] | -74.5716 | 94.4015 | 1.2434 | 4735.8641 | 0.208 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -103.5171 | 50.8439 | 36.7287 | 7801.2853 | 8.9603 | [6 empty] | 262.8726 | 469.3608 | 344.5135 | [5 empty] | -72.515 | 70.5383 | 5708.048 | [5 empty] | 264.5495 | 469.456 | 348.2716 | [7 empty] | -71.8426 | 69.653 | 1.1117 | 5739.6932 | 0.2039 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -97.7848 | 20.9037 | 31.8982 | 11409.224 | 7.6534 | [6 empty] | 298.9693 | 483.1103 | 541.8474 | [5 empty] | -68.3457 | 33.1853 | 8257.2685 | [5 empty] | 301.0205 | 483.3929 | 542.4505 | [7 empty] | -67.4497 | 33.0276 | 0.9098 | 8241.302 | 0.2229 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -92.1479 | -9.1468 | 30.7309 | 22722.3034 | 9.0688 | [6 empty] | 360.4147 | 506.5152 | 877.7582 | [5 empty] | -62.8049 | -18.2777 | 22502.3608 | [5 empty] | 363.3294 | 507.0746 | 880.1185 | [7 empty] | -61.8026 | -18.6093 | 1.0556 | 22463.406 | 0.3773 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 83.5119 | 10.3206 | 61.0927 | 2244.3827 | 13.6875 | [6 empty] | 12.6576 | 6.9748 | 6.5942 | [5 empty] | 23.0502 | 1.5636 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.4816 | 7.0493 | 6.7372 | [7 empty] | 22.1389 | 1.618 | 0.9129 | 2637.6963 | 0.503 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 66.8402 | -13.9386 | 48.5966 | 5763.58 | 12.9837 | [6 empty] | 14.5138 | 7.6818 | 16.7415 | [5 empty] | 18.545 | -8.5345 | 12209.0827 | [5 empty] | 14.1288 | 7.6798 | 16.7997 | [7 empty] | 17.4134 | -8.4754 | 1.1331 | 12898.8091 | 0.5848 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 47.7235 | -42.9821 | 40.2072 | 6.4036e+17 | 12.7069 | [6 empty] | 18.1604 | 9.0708 | 36.6768 | [5 empty] | 13.6341 | -21.6625 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.9289 | 9.0979 | 35.6399 | [7 empty] | 13.5931 | -21.0134 | 0.6504 | 2.9273e+18 | 0.394 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 34.4068 | -68.1062 | 39.823 | 2.9273e+18 | 12.4211 | [6 empty] | 24.874 | 11.628 | 73.3786 | [5 empty] | 9.199 | -37.277 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.6548 | 11.6642 | 72.0681 | [7 empty] | 9.2095 | -36.7966 | 0.4805 | 2.9273e+18 | 0.258 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 25.9335 | -89.5194 | 39.4139 | 2.9273e+18 | 11.7054 | [6 empty] | 36.8249 | 16.1802 | 138.7118 | [5 empty] | 5.4223 | -55.8632 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.4293 | 16.1809 | 135.6801 | [7 empty] | 5.5688 | -55.1791 | 0.6996 | 4.391e+18 | 0.2636 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 19.5808 | -109.4545 | 35.6885 | 2.9273e+18 | 10.3386 | [6 empty] | 57.7041 | 24.1332 | 252.8548 | [5 empty] | 2.128 | -78.3246 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 57.5784 | 24.2038 | 250.1268 | [7 empty] | 2.3668 | -77.9485 | 0.4455 | 2.9273e+18 | 0.1485 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 15.3043 | -127.5558 | 27.3306 | 4.391e+18 | 8.1598 | [6 empty] | 93.8009 | 37.8827 | 450.1888 | [5 empty] | -0.9038 | -105.55 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.874 | 37.9137 | 447.4003 | [7 empty] | -0.5703 | -105.2885 | 0.4238 | 4.391e+18 | 0.1229 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 12.0107 | -144.5509 | 17.0886 | 4.391e+18 | 5.3105 | [6 empty] | 155.2463 | 61.2876 | 786.0995 | [5 empty] | -3.8274 | -138.1342 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.815 | 62.0697 | 790.0743 | [7 empty] | -3.6092 | -138.5495 | 0.4691 | 4.391e+18 | 0.197 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 79.3872 | 25.9399 | 58.7978 | 2244.3827 | 14.7708 | [6 empty] | 13.0449 | 9.2166 | 2.6561 | [5 empty] | 22.2565 | 12.038 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.6857 | 8.9908 | 3.311 | [7 empty] | 20.9832 | 10.7075 | 1.8416 | 2244.3827 | 0.9791 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 73.6507 | 16.6643 | 54.5969 | 2244.3827 | 14.2029 | [6 empty] | 13.8612 | 9.5275 | 7.1182 | [5 empty] | 20.1336 | 5.8593 | 3176.0274 | [5 empty] | 13.7783 | 9.4465 | 7.0569 | [7 empty] | 20.1241 | 5.807 | 0.0532 | 3159.7722 | 0.0763 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 60.8042 | -7.6867 | 44.3005 | 5154.287 | 13.8321 | [6 empty] | 15.7173 | 10.2345 | 17.2656 | [5 empty] | 16.5834 | -5.0297 | 8619.7872 | [5 empty] | 15.3745 | 10.0878 | 17.1866 | [7 empty] | 15.952 | -5.1038 | 0.6358 | 8850.8089 | 0.3101 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 44.5513 | -38.2712 | 37.2539 | 1.3722e+17 | 13.4263 | [6 empty] | 19.3639 | 11.6235 | 37.2008 | [5 empty] | 12.3246 | -19.5819 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.9732 | 11.4744 | 37.2599 | [7 empty] | 11.6287 | -19.718 | 0.709 | 2.9273e+18 | 0.3461 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 32.4803 | -65.2615 | 37.5565 | 2.9273e+18 | 12.9631 | [6 empty] | 26.0775 | 14.1808 | 73.9026 | [5 empty] | 8.193 | -36.615 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.9067 | 14.1064 | 72.7074 | [7 empty] | 8.3647 | -36.166 | 0.4807 | 2.9273e+18 | 0.1693 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 24.5254 | -88.0085 | 37.6565 | 4.391e+18 | 12.1069 | [6 empty] | 38.0284 | 18.7329 | 139.2359 | [5 empty] | 4.5704 | -56.074 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.7194 | 18.5396 | 138.8199 | [7 empty] | 4.4312 | -55.9774 | 0.1695 | 2.9273e+18 | 0.0988 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 18.4127 | -108.8274 | 34.4687 | 4.391e+18 | 10.6529 | [6 empty] | 58.9077 | 26.686 | 253.3789 | [5 empty] | 1.4112 | -78.8434 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.7807 | 26.6464 | 253.2477 | [7 empty] | 1.334 | -78.8144 | 0.0825 | 2.9273e+18 | 0.0373 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 14.294 | -127.4252 | 26.5641 | 2.9273e+18 | 8.4268 | [6 empty] | 95.0044 | 40.4354 | 450.7129 | [5 empty] | -1.481 | -106.0523 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.5903 | 40.315 | 447.6198 | [7 empty] | -1.3877 | -105.7072 | 0.3575 | 2.9273e+18 | 0.0744 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 11.0848 | -144.6938 | 16.5574 | 2.9273e+18 | 5.4208 | [6 empty] | 156.4498 | 63.8404 | 786.6236 | [5 empty] | -4.2741 | -138.509 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.4078 | 64.4817 | 786.9215 | [7 empty] | -4.043 | -138.614 | 0.2539 | 2.9273e+18 | 0.1662 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 47.1287 | 41.7032 | 39.7207 | 2244.3827 | 15.7537 | [6 empty] | 15.7819 | 15.0217 | 3.8478 | [5 empty] | 13.7665 | 20.1463 | 2616.4962 | [5 empty] | 15.6615 | 14.8564 | 4.3479 | [7 empty] | 13.4849 | 19.2035 | 0.984 | 1933.748 | 0.6178 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 44.3248 | 33.8204 | 37.1536 | 2244.3827 | 15.1879 | [6 empty] | 16.5981 | 15.3326 | 8.31 | [5 empty] | 12.7289 | 14.2732 | 3520.4801 | [5 empty] | 16.4729 | 15.2924 | 7.9025 | [7 empty] | 12.6873 | 14.782 | 0.5104 | 3442.4007 | 0.5693 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 38.9754 | 10.7169 | 29.17 | 4442.3474 | 15.2139 | [6 empty] | 18.4543 | 16.0397 | 18.4573 | [5 empty] | 10.8053 | 3.1446 | 6185.2849 | [5 empty] | 18.0596 | 15.8847 | 18.4397 | [7 empty] | 10.0442 | 3.0339 | 0.7692 | 6295.5344 | 0.6028 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 30.0872 | -21.8717 | 23.6843 | 16134.9686 | 14.4169 | [6 empty] | 22.1009 | 17.4287 | 38.3926 | [5 empty] | 8.1487 | -12.9471 | 31926.4687 | [5 empty] | 21.6988 | 17.339 | 37.4914 | [7 empty] | 7.7341 | -12.3156 | 0.7554 | 28417.238 | 0.5633 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 22.5449 | -53.1186 | 26.9447 | 2.9273e+18 | 13.8498 | [6 empty] | 28.8145 | 19.9859 | 75.0944 | [5 empty] | 5.1852 | -32.5115 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.5405 | 19.8266 | 74.6922 | [7 empty] | 5.0195 | -32.4439 | 0.179 | 2.9273e+18 | 0.1145 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 17.1149 | -79.8849 | 29.5145 | 2.9273e+18 | 13.1231 | [6 empty] | 40.7653 | 24.5381 | 140.4276 | [5 empty] | 2.3103 | -54.352 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.4935 | 24.3907 | 139.3075 | [7 empty] | 2.3246 | -54.0846 | 0.2678 | 4.391e+18 | 0.0807 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 12.5358 | -103.8693 | 28.3523 | 2.9273e+18 | 11.8215 | [6 empty] | 61.6446 | 32.4911 | 254.5707 | [5 empty] | -0.3368 | -78.6078 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.7419 | 32.4935 | 257.617 | [7 empty] | -0.6976 | -79.1559 | 0.6562 | 2.9273e+18 | 0.1872 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 9.3703 | -124.5231 | 21.8209 | 2.9273e+18 | 9.7123 | [6 empty] | 97.7413 | 46.2406 | 451.9046 | [5 empty] | -2.8307 | -106.4321 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.7068 | 46.353 | 450.6979 | [7 empty] | -2.7907 | -106.2859 | 0.1515 | 2.9273e+18 | 0.0614 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 6.7253 | -143.0426 | 12.6896 | 2.9273e+18 | 6.5726 | [6 empty] | 159.1868 | 69.6455 | 787.8154 | [5 empty] | -5.3007 | -138.9926 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 160.088 | 70.4847 | 787.4399 | [7 empty] | -5.1283 | -138.9953 | 0.1724 | 2.9273e+18 | 0.2113 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 11.1971 | 61.2127 | 31.3015 | 1945.4479 | 17.1297 | [6 empty] | 21.1588 | 26.4264 | 6.1891 | [5 empty] | 1.6614 | 31.3991 | 3220.5296 | [5 empty] | 21.1915 | 26.2087 | 6.4799 | [7 empty] | 2.08 | 30.7694 | 0.7561 | 3239.7508 | 0.4286 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 10.0142 | 55.0475 | 29.9355 | 3008.5904 | 16.8852 | [6 empty] | 21.9751 | 26.7373 | 10.6513 | [5 empty] | 1.3958 | 26.3794 | 3670.4157 | [5 empty] | 21.7664 | 26.4212 | 10.6553 | [7 empty] | 1.4701 | 26.0433 | 0.3442 | 3682.0504 | 0.1986 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 9.3501 | 35.1752 | 20.7836 | 4129.0904 | 16.097 | [6 empty] | 23.8312 | 27.4443 | 20.7986 | [5 empty] | 0.8575 | 16.206 | 4951.9536 | [5 empty] | 23.7003 | 27.0894 | 21.3718 | [7 empty] | 0.9753 | 15.223 | 0.99 | 5079.1292 | 0.6466 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | 4.2887 | -29.8193 | 9.7993 | 84121.9727 | 15.6002 | [6 empty] | 34.1914 | 31.3906 | 77.4357 | [5 empty] | -1.1464 | -21.6654 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.0737 | 31.0366 | 78.1973 | [7 empty] | -1.0869 | -22.4631 | 0.8 | 2.9273e+18 | 0.4774 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | 2.5903 | -60.838 | 14.6883 | 2.9273e+18 | 15.1873 | [6 empty] | 46.1423 | 35.9428 | 142.769 | [5 empty] | -2.4899 | -47.0562 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.0919 | 35.704 | 140.6866 | [7 empty] | -1.8918 | -46.5228 | 0.8014 | 2.9273e+18 | 0.4024 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | 0.7509 | -89.3303 | 15.2778 | 2.9273e+18 | 14.4562 | [6 empty] | 67.0216 | 43.8958 | 256.912 | [5 empty] | -3.9577 | -74.7961 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.0771 | 43.837 | 255.7066 | [7 empty] | -3.6742 | -74.5683 | 0.3637 | 4.391e+18 | 0.1546 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -0.528 | -113.7133 | 10.0614 | 4.391e+18 | 12.9307 | [6 empty] | 103.1183 | 57.6452 | 454.246 | [5 empty] | -5.5558 | -104.9982 | 4.391e+18 | [5 empty] | 103.7838 | 57.6951 | 458.2973 | [7 empty] | -5.5057 | -105.5583 | 0.5623 | 2.9273e+18 | 0.1467 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -1.954 | -134.8898 | 6.6256 | 2.9273e+18 | 10.4068 | [6 empty] | 164.5637 | 81.0502 | 790.1567 | [5 empty] | -7.3415 | -138.7463 | 4.391e+18 | [5 empty] | 165.9539 | 82.0898 | 791.7918 | [7 empty] | -7.1314 | -138.8088 | 0.2192 | 2.9273e+18 | 0.2362 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -20.3708 | 80.972 | 36.6706 | 3199.8919 | 19.408 | [6 empty] | 31.0581 | 47.423 | 10.4996 | [5 empty] | -12.0929 | 45.248 | 3498.1295 | [5 empty] | 31.1749 | 47.2542 | 10.3842 | [7 empty] | -11.5671 | 45.1701 | 0.5315 | 3483.5027 | 0.2626 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -20.8323 | 76.1711 | 35.9943 | 3370.6013 | 19.4416 | [6 empty] | 31.8743 | 47.7339 | 14.9618 | [5 empty] | -12.0041 | 41.2763 | 3742.4149 | [5 empty] | 31.8653 | 47.5309 | 15.0014 | [7 empty] | -11.7423 | 41.0611 | 0.3389 | 3743.4285 | 0.1429 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -19.5842 | 59.7622 | 28.0185 | 4006.8382 | 18.9745 | [6 empty] | 33.7305 | 48.4409 | 25.1091 | [5 empty] | -11.8202 | 32.8408 | 4381.4259 | [5 empty] | 33.8047 | 48.477 | 25.128 | [7 empty] | -11.7272 | 32.8396 | 0.093 | 4379.0518 | 0.0502 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -19.0429 | 31.8855 | 15.5263 | 5809.9183 | 18.6647 | [6 empty] | 37.3771 | 49.8299 | 45.0444 | [5 empty] | -11.5199 | 18.3034 | 6059.0884 | [5 empty] | 37.449 | 49.9681 | 44.7433 | [7 empty] | -11.4947 | 18.6326 | 0.3301 | 6011.2319 | 0.1516 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -18.0158 | -0.9596 | 7.26 | 11229.5902 | 18.8789 | [6 empty] | 44.0906 | 52.3871 | 81.7462 | [5 empty] | -11.1222 | -3.2368 | 12651.1957 | [5 empty] | 44.0296 | 52.4425 | 79.6631 | [7 empty] | -10.8528 | -2.0193 | 1.247 | 11854.5973 | 0.7053 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -16.6389 | -33.7691 | 6.4857 | 2.1955e+18 | 19.0748 | [6 empty] | 56.0415 | 56.9393 | 147.0794 | [5 empty] | -10.7182 | -31.1216 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.8365 | 56.8144 | 144.6668 | [7 empty] | -10.4544 | -30.25 | 0.9107 | 4.391e+18 | 0.279 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -15.7504 | -65.6155 | 5.7374 | 4.391e+18 | 18.5472 | [6 empty] | 76.9208 | 64.8923 | 261.2224 | [5 empty] | -10.4679 | -63.3765 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.0339 | 64.7174 | 263.7068 | [7 empty] | -10.5565 | -64.147 | 0.7756 | 4.391e+18 | 0.1791 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -14.8576 | -93.7575 | 6.2552 | 4.391e+18 | 17.2728 | [6 empty] | 113.0175 | 78.6418 | 458.5564 | [5 empty] | -10.5495 | -98.2927 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.1772 | 78.7726 | 458.9493 | [7 empty] | -10.5413 | -98.3064 | 0.016 | 4.391e+18 | 0.0292 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -14.5871 | -118.273 | 17.5882 | 4.391e+18 | 14.5273 | [6 empty] | 174.463 | 102.0467 | 794.4672 | [5 empty] | -11.0986 | -135.5118 | 4.391e+18 | [5 empty] | 175.5817 | 103.2638 | 796.7448 | [7 empty] | -11.1572 | -135.4718 | 0.0709 | 2.9273e+18 | 0.2646 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -47.3381 | 100.2592 | 43.8831 | 3433.5258 | 20.2332 | [6 empty] | 48.6798 | 84.7991 | 18.1727 | [5 empty] | -26.6078 | 61.5813 | 3643.1845 | [5 empty] | 48.4244 | 83.955 | 18.6991 | [7 empty] | -26.2463 | 60.7638 | 0.8939 | 3661.7377 | 0.326 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -47.4194 | 96.388 | 43.2554 | 3545.4846 | 20.2226 | [6 empty] | 49.496 | 85.11 | 22.6349 | [5 empty] | -26.4118 | 58.5765 | 3778.8294 | [5 empty] | 49.3159 | 84.3137 | 22.4469 | [7 empty] | -25.8585 | 58.2465 | 0.6443 | 3772.7524 | 0.2574 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -45.5616 | 82.89 | 36.5628 | 3950.0177 | 19.8563 | [6 empty] | 51.3522 | 85.8171 | 32.7822 | [5 empty] | -25.9864 | 52.0087 | 4113.5194 | [5 empty] | 50.9065 | 84.8707 | 33.3023 | [7 empty] | -25.8208 | 51.1577 | 0.867 | 4145.8361 | 0.3353 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -43.6481 | 58.8362 | 26.2925 | 4983.1912 | 19.5375 | [6 empty] | 54.9988 | 87.2061 | 52.7175 | [5 empty] | -25.2245 | 40.078 | 4891.1489 | [5 empty] | 54.7974 | 86.6517 | 51.8287 | [7 empty] | -24.8454 | 40.2561 | 0.4189 | 4859.2853 | 0.2199 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -40.9152 | 28.6559 | 18.5682 | 7273.7123 | 19.3649 | [6 empty] | 61.7123 | 89.7633 | 89.4193 | [5 empty] | -24.0347 | 20.9211 | 6886.2413 | [5 empty] | 61.5244 | 89.2875 | 90.178 | [7 empty] | -23.9797 | 20.2323 | 0.6911 | 6979.9202 | 0.2806 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -37.697 | -3.5271 | 15.57 | 13965.022 | 19.4261 | [6 empty] | 73.6632 | 94.3155 | 154.7525 | [5 empty] | -22.4181 | -6.5242 | 15796.7051 | [5 empty] | 73.4838 | 93.9974 | 155.625 | [7 empty] | -22.4947 | -7.0741 | 0.5552 | 16294.3397 | 0.2705 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -34.8527 | -36.606 | 15.141 | 2.1955e+18 | 20.0557 | [6 empty] | 94.5425 | 102.2685 | 268.8956 | [5 empty] | -20.5533 | -41.5837 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.7733 | 102.539 | 269.2279 | [7 empty] | -20.5517 | -41.5228 | 0.0609 | 4.391e+18 | 0.0576 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -32.1153 | -67.1491 | 19.9437 | 4.391e+18 | 18.5366 | [6 empty] | 130.6392 | 116.018 | 466.2295 | [5 empty] | -18.7941 | -81.9916 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.0543 | 116.1188 | 466.1564 | [7 empty] | -18.5261 | -81.9511 | 0.271 | 2.9273e+18 | 0.1789 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -30.128 | -94.6176 | 33.105 | 4.391e+18 | 17.3791 | [6 empty] | 192.0846 | 139.4229 | 802.1403 | [5 empty] | -17.5455 | -125.2382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 193.4239 | 141.2478 | 800.0089 | [7 empty] | -17.3892 | -124.3753 | 0.8769 | 4.391e+18 | 0.3363 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -70.7378 | 118.7783 | 47.7964 | 3565.1823 | 15.7872 | [6 empty] | 79.4665 | 150.0986 | 31.5783 | [5 empty] | -41.9012 | 80.6608 | 3721.5464 | [5 empty] | 79.6173 | 149.1455 | 31.5382 | [7 empty] | -41.0448 | 80.2507 | 0.9495 | 3715.8506 | 0.2724 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -70.5969 | 115.5755 | 47.0503 | 3643.0523 | 15.7405 | [6 empty] | 80.2827 | 150.4095 | 36.0405 | [5 empty] | -41.7029 | 78.4424 | 3798.0117 | [5 empty] | 80.3663 | 149.4733 | 35.4347 | [7 empty] | -40.8736 | 78.3252 | 0.8376 | 3782.5776 | 0.2944 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -68.608 | 104.3436 | 41.2107 | 3919.6338 | 15.4082 | [6 empty] | 82.1388 | 151.1166 | 46.1878 | [5 empty] | -41.2636 | 73.5117 | 3980.252 | [5 empty] | 82.2282 | 150.735 | 45.99 | [7 empty] | -40.8732 | 73.4236 | 0.4003 | 3974.4191 | 0.1289 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -66.2391 | 83.7544 | 32.3319 | 4581.0852 | 15.2152 | [6 empty] | 85.7855 | 152.5056 | 66.1231 | [5 empty] | -40.4448 | 64.2607 | 4374.7294 | [5 empty] | 85.4014 | 151.8615 | 64.713 | [7 empty] | -40.2665 | 64.6639 | 0.4409 | 4347.9905 | 0.1905 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -62.8257 | 56.7773 | 25.1246 | 5868.468 | 15.1898 | [6 empty] | 92.499 | 155.0628 | 102.8249 | [5 empty] | -39.0745 | 48.5843 | 5246.4812 | [5 empty] | 92.4949 | 154.7622 | 101.6021 | [7 empty] | -38.7464 | 48.9446 | 0.4873 | 5212.1818 | 0.179 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -58.726 | 26.5997 | 21.8492 | 8460.8343 | 15.0639 | [6 empty] | 104.4499 | 159.615 | 168.1581 | [5 empty] | -36.9997 | 24.286 | 7467.7938 | [5 empty] | 104.3651 | 159.2831 | 165.8909 | [7 empty] | -36.6406 | 24.9333 | 0.7403 | 7366.6286 | 0.2666 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -54.7238 | -5.9053 | 20.9188 | 16498.909 | 15.3089 | [6 empty] | 125.3292 | 167.568 | 282.3012 | [5 empty] | -34.2004 | -9.9531 | 18359.4511 | [5 empty] | 125.5785 | 167.854 | 282.5826 | [7 empty] | -34.1765 | -9.907 | 0.052 | 18298.2009 | 0.0424 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -50.7546 | -37.2591 | 25.6133 | 1.0978e+18 | 18.1428 | [6 empty] | 161.4259 | 181.3175 | 479.6352 | [5 empty] | -30.921 | -53.4662 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.1413 | 181.9214 | 476.2644 | [7 empty] | -30.4336 | -52.5273 | 1.0579 | 4.391e+18 | 0.2307 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -47.36 | -66.61 | 41.5499 | 4.391e+18 | 19.2885 | [6 empty] | 222.8713 | 204.7224 | 815.5459 | [5 empty] | -27.7072 | -103.2182 | 4.391e+18 | [5 empty] | 224.3471 | 206.6783 | 813.3415 | [7 empty] | -27.5083 | -102.2112 | 1.0265 | 4.391e+18 | 0.246 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -91.2294 | 136.4015 | 46.8341 | 3644.2652 | 10.7708 | [6 empty] | 132.6914 | 262.9905 | 54.7544 | [5 empty] | -58.4099 | 102.9902 | 3764.8346 | [5 empty] | 132.4637 | 261.3646 | 54.9514 | [7 empty] | -57.8074 | 102.4631 | 0.8006 | 3766.2393 | 0.1937 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -90.9439 | 133.6346 | 45.9349 | 3701.2302 | 10.6709 | [6 empty] | 133.5077 | 263.3014 | 59.2165 | [5 empty] | -58.2433 | 101.3749 | 3808.4438 | [5 empty] | 133.8659 | 261.918 | 58.9551 | [7 empty] | -57.235 | 101.0115 | 1.0718 | 3800.8878 | 0.2582 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -89.0406 | 124.1357 | 40.839 | 3901.4786 | 10.3525 | [6 empty] | 135.3638 | 264.0084 | 69.3639 | [5 empty] | -57.8701 | 97.7497 | 3910.3289 | [5 empty] | 135.3382 | 262.4437 | 68.8524 | [7 empty] | -57.0769 | 97.4562 | 0.8457 | 3903.1107 | 0.2261 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -86.596 | 106.4209 | 33.3174 | 4359.8233 | 10.3022 | [6 empty] | 139.0104 | 265.3974 | 89.2992 | [5 empty] | -57.1587 | 90.8166 | 4121.9875 | [5 empty] | 138.5057 | 263.4973 | 89.6183 | [7 empty] | -56.6677 | 90.1644 | 0.8164 | 4130.0862 | 0.2132 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -83.0288 | 82.5265 | 27.3822 | 5188.2533 | 10.5138 | [6 empty] | 145.724 | 267.9546 | 126.001 | [5 empty] | -55.92 | 78.6668 | 4554.9138 | [5 empty] | 145.9397 | 266.6447 | 126.0816 | [7 empty] | -55.13 | 78.1828 | 0.9264 | 4556.8347 | 0.2214 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -78.6431 | 54.842 | 25.0398 | 6635.1547 | 10.623 | [6 empty] | 157.6749 | 272.5068 | 191.3342 | [5 empty] | -53.9181 | 58.8001 | 5487.624 | [5 empty] | 157.7635 | 271.2163 | 191.8579 | [7 empty] | -53.297 | 58.1818 | 0.8764 | 5505.4133 | 0.2158 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -74.1114 | 23.9579 | 23.6306 | 9612.387 | 10.3021 | [6 empty] | 178.5541 | 280.4598 | 305.4772 | [5 empty] | -50.9371 | 28.5796 | 7859.2932 | [5 empty] | 178.7406 | 279.4682 | 305.1299 | [7 empty] | -50.354 | 28.2829 | 0.6542 | 7867.8207 | 0.1968 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -69.4396 | -6.9443 | 23.4892 | 18004.6205 | 10.9774 | [6 empty] | 214.6509 | 294.2093 | 502.8112 | [5 empty] | -46.9302 | -13.6578 | 20218.4946 | [5 empty] | 214.677 | 293.3688 | 495.9897 | [7 empty] | -46.1326 | -12.5897 | 1.3331 | 19156.6823 | 0.3794 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -65.1136 | -36.9914 | 37.5834 | 3.2018e+17 | 17.3651 | [6 empty] | 276.0963 | 317.6142 | 838.7219 | [5 empty] | -42.2377 | -66.8109 | 4.391e+18 | [5 empty] | 277.3505 | 318.0199 | 845.5936 | [7 empty] | -42.1378 | -67.75 | 0.9444 | 4.391e+18 | 0.2787 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -109.5702 | 153.4827 | 41.0506 | 3693.1642 | 6.1843 | [6 empty] | 223.2934 | 455.16 | 94.2057 | [5 empty] | -76.5927 | 129.036 | 3789.0312 | [5 empty] | 224.962 | 454.7041 | 94.1235 | [7 empty] | -75.4187 | 128.817 | 1.1942 | 3780.8496 | 0.2342 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -109.2147 | 151.0676 | 40.1367 | 3736.1209 | 6.0567 | [6 empty] | 224.1096 | 455.4709 | 98.6678 | [5 empty] | -76.4629 | 127.8667 | 3814.2216 | [5 empty] | 226.3099 | 455.2345 | 99.3109 | [7 empty] | -75.0898 | 127.4592 | 1.4324 | 3808.5279 | 0.2591 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -107.4448 | 142.954 | 35.9486 | 3885.9572 | 5.765 | [6 empty] | 225.9658 | 456.1779 | 108.8152 | [5 empty] | -76.1702 | 125.2281 | 3872.4113 | [5 empty] | 227.9442 | 455.761 | 108.371 | [7 empty] | -74.8117 | 125.0841 | 1.3662 | 3860.4819 | 0.2841 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -105.1069 | 127.6206 | 30.4389 | 4219.7562 | 6.0233 | [6 empty] | 229.6124 | 457.5669 | 128.7504 | [5 empty] | -75.6053 | 120.1254 | 3990.4913 | [5 empty] | 232.1362 | 457.2617 | 126.9785 | [7 empty] | -73.8992 | 120.2948 | 1.7144 | 3966.8886 | 0.4016 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -101.647 | 106.5186 | 27.4174 | 4793.8572 | 6.7364 | [6 empty] | 236.3259 | 460.1241 | 165.4522 | [5 empty] | -74.5985 | 111.0014 | 4221.5912 | [5 empty] | 238.7709 | 459.9491 | 162.735 | [7 empty] | -72.9599 | 111.428 | 1.6932 | 4190.0494 | 0.419 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -97.3108 | 81.462 | 28.1891 | 5720.8807 | 7.3375 | [6 empty] | 248.2768 | 464.6763 | 230.7855 | [5 empty] | -72.9066 | 95.5709 | 4680.8976 | [5 empty] | 250.3035 | 464.6565 | 230.9359 | [7 empty] | -71.7644 | 95.3754 | 1.1588 | 4671.7945 | 0.2449 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -92.6348 | 52.6392 | 28.8676 | 7351.8742 | 7.5137 | [6 empty] | 269.1561 | 472.6293 | 344.9285 | [5 empty] | -70.2247 | 70.8361 | 5657.3389 | [5 empty] | 271.542 | 472.5732 | 346.2819 | [7 empty] | -69.0023 | 70.3706 | 1.308 | 5657.5713 | 0.2752 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -87.6465 | 22.9203 | 23.8992 | 10415.9218 | 6.2541 | [6 empty] | 305.2528 | 486.3788 | 542.2625 | [5 empty] | -66.2684 | 33.6044 | 8144.272 | [5 empty] | 307.5571 | 487.2152 | 544.0779 | [7 empty] | -65.4838 | 33.3603 | 0.8217 | 8141.5941 | 0.2055 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -82.7692 | -6.8729 | 24.3319 | 18558.0109 | 7.9349 | [6 empty] | 366.6983 | 509.7837 | 878.1732 | [5 empty] | -61.0059 | -17.7542 | 21452.4631 | [5 empty] | 369.7555 | 510.7994 | 880.3372 | [7 empty] | -60.0655 | -17.9404 | 0.9587 | 21311.9199 | 0.3332 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 122.634 | 20.9332 | 80.0303 | 2244.3827 | 15.0863 | [6 empty] | 24.2259 | 12.9922 | 7.3583 | [5 empty] | 43.6541 | 8.0093 | 2244.3827 | [5 empty] | 23.7404 | 12.8598 | 7.3412 | [7 empty] | 42.5625 | 7.981 | 1.092 | 2244.3827 | 0.2833 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 106.8794 | -0.6621 | 69.0163 | 2244.3827 | 14.7174 | [6 empty] | 26.0821 | 13.6993 | 17.5056 | [5 empty] | 37.8875 | -2.4929 | 4447.5442 | [5 empty] | 25.9539 | 13.8008 | 17.0106 | [7 empty] | 37.7121 | -1.7893 | 0.7251 | 4262.9665 | 0.4685 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 84.523 | -30.9986 | 55.8976 | 9762.2727 | 14.5724 | [6 empty] | 29.7287 | 15.0883 | 37.4409 | [5 empty] | 30.2968 | -17.4318 | 18534.607 | [5 empty] | 29.0772 | 14.9548 | 37.0214 | [7 empty] | 29.2965 | -17.1843 | 1.0305 | 18962.5878 | 0.3429 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 65.4087 | -59.9028 | 49.4928 | 6.4036e+17 | 14.4109 | [6 empty] | 36.4422 | 17.6455 | 74.1427 | [5 empty] | 22.3468 | -35.5057 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.9194 | 17.4586 | 74.3176 | [7 empty] | 21.5779 | -35.6709 | 0.7865 | 2.9273e+18 | 0.2519 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 51.5606 | -84.6779 | 46.3148 | 2.9273e+18 | 13.9314 | [6 empty] | 48.3931 | 22.1977 | 139.4759 | [5 empty] | 15.2091 | -55.979 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.9073 | 22.0353 | 139.0949 | [7 empty] | 14.8018 | -55.902 | 0.4144 | 2.9273e+18 | 0.1488 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 40.5809 | -107.1404 | 41.913 | 2.9273e+18 | 12.7858 | [6 empty] | 69.2724 | 30.1507 | 253.619 | [5 empty] | 9.2407 | -79.3106 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.0776 | 30.1059 | 250.6282 | [7 empty] | 9.5915 | -78.8007 | 0.6189 | 2.9273e+18 | 0.1545 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 32.9167 | -126.8596 | 35.069 | 2.9273e+18 | 10.8552 | [6 empty] | 105.3691 | 43.9002 | 450.9529 | [5 empty] | 4.2502 | -106.659 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.3381 | 43.8375 | 447.8766 | [7 empty] | 4.6195 | -106.3209 | 0.5007 | 4.391e+18 | 0.1278 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 27.0054 | -144.6562 | 27.6541 | 2.9273e+18 | 7.9965 | [6 empty] | 166.8146 | 67.3051 | 786.8637 | [5 empty] | -0.0714 | -139.0349 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.3702 | 68.1229 | 791.9057 | [7 empty] | 0.037 | -139.4828 | 0.4609 | 4.391e+18 | 0.1928 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 118.7715 | 32.8656 | 78.3099 | 2244.3827 | 15.8082 | [6 empty] | 24.6132 | 15.2341 | 3.4202 | [5 empty] | 42.0819 | 17.0182 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.7804 | 15.2421 | 4.0021 | [7 empty] | 42.0177 | 16.1785 | 0.8421 | 2244.3827 | 0.7345 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 113.5059 | 25.59 | 75.3001 | 2244.3827 | 15.4527 | [6 empty] | 25.4294 | 15.545 | 7.8823 | [5 empty] | 39.5347 | 11.5055 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.5677 | 15.5236 | 7.5546 | [7 empty] | 40.2972 | 11.811 | 0.8214 | 2244.3827 | 0.3099 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 100.2655 | 4.3777 | 65.5525 | 2244.3827 | 15.2492 | [6 empty] | 27.2856 | 16.252 | 18.0297 | [5 empty] | 34.8015 | 0.9721 | 4283.9176 | [5 empty] | 27.0336 | 16.1226 | 18.1201 | [7 empty] | 34.3629 | 0.7483 | 0.4923 | 4370.0967 | 0.1743 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 80.4967 | -26.23 | 53.5405 | 8592.9847 | 15.1201 | [6 empty] | 30.9322 | 17.641 | 37.965 | [5 empty] | 28.2679 | -14.4509 | 13247.6286 | [5 empty] | 30.7249 | 17.5669 | 37.2276 | [7 empty] | 28.3408 | -13.9836 | 0.473 | 12666.2456 | 0.2082 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 63.0232 | -56.0779 | 47.6618 | 6.4036e+17 | 14.8886 | [6 empty] | 37.6458 | 20.1982 | 74.6668 | [5 empty] | 21.065 | -33.4691 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.4517 | 20.0865 | 74.5468 | [7 empty] | 20.9091 | -33.4976 | 0.1584 | 2.9273e+18 | 0.0659 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 49.988 | -81.9105 | 44.7005 | 2.9273e+18 | 14.3488 | [6 empty] | 49.5967 | 24.7504 | 140 | [5 empty] | 14.3277 | -54.9572 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.6741 | 24.3656 | 139.6631 | [7 empty] | 13.5251 | -54.9891 | 0.8033 | 4.391e+18 | 0.3044 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 39.452 | -105.3038 | 40.5644 | 2.9273e+18 | 13.1712 | [6 empty] | 70.4759 | 32.7034 | 254.143 | [5 empty] | 8.5653 | -79.0077 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 70.1237 | 32.4995 | 255.7865 | [7 empty] | 8.076 | -79.3247 | 0.583 | 2.9273e+18 | 0.1877 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 31.9941 | -125.6747 | 34.0531 | 2.9273e+18 | 11.2182 | [6 empty] | 106.5727 | 46.4529 | 451.477 | [5 empty] | 3.7119 | -106.7081 | 4.391e+18 | [5 empty] | 106.0833 | 46.2956 | 448.1665 | [7 empty] | 3.8175 | -106.3192 | 0.4029 | 2.9273e+18 | 0.0825 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 26.1848 | -143.9597 | 27.1035 | 2.9273e+18 | 8.3032 | [6 empty] | 168.0181 | 69.8578 | 787.3877 | [5 empty] | -0.4952 | -139.1872 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.8922 | 70.4833 | 787.1984 | [7 empty] | -0.2553 | -139.2019 | 0.2403 | 4.391e+18 | 0.1584 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 88.5579 | 45.4766 | 60.0706 | 2244.3827 | 17.0035 | [6 empty] | 27.3502 | 21.0392 | 4.6119 | [5 empty] | 32.6363 | 23.5392 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.0345 | 20.8379 | 5.2325 | [7 empty] | 31.8251 | 22.6092 | 1.234 | 2244.3827 | 0.634 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 85.065 | 39.0593 | 57.8465 | 2244.3827 | 16.6714 | [6 empty] | 28.1664 | 21.3501 | 9.0741 | [5 empty] | 31.0424 | 18.3764 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.7605 | 21.0966 | 9.2628 | [7 empty] | 30.4313 | 17.937 | 0.7527 | 2244.3827 | 0.3119 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 77.4621 | 19.1403 | 50.7395 | 2244.3827 | 16.4196 | [6 empty] | 30.0226 | 22.0571 | 19.2214 | [5 empty] | 27.9319 | 8.1288 | 4103.3733 | [5 empty] | 30.0612 | 22.0052 | 19.8179 | [7 empty] | 27.7948 | 7.464 | 0.6788 | 4225.5086 | 0.4858 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 64.3805 | -11.4749 | 41.2548 | 6746.029 | 16.2878 | [6 empty] | 33.6692 | 23.4461 | 39.1567 | [5 empty] | 23.2997 | -7.689 | 9030.8522 | [5 empty] | 33.4221 | 23.3564 | 38.0345 | [7 empty] | 23.4498 | -6.9198 | 0.7837 | 8639.0149 | 0.3834 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 51.8629 | -43.3167 | 37.3711 | 53511.9274 | 16.0717 | [6 empty] | 40.3827 | 26.0034 | 75.8585 | [5 empty] | 17.7117 | -28.1412 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.1734 | 25.9572 | 75.522 | [7 empty] | 17.5191 | -27.9877 | 0.2463 | 2.9273e+18 | 0.1066 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 41.9167 | -71.912 | 36.1047 | 2.9273e+18 | 15.6133 | [6 empty] | 52.3336 | 30.5555 | 141.1917 | [5 empty] | 12.0352 | -51.6476 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.9674 | 30.4952 | 140.1968 | [7 empty] | 11.8352 | -51.3328 | 0.373 | 2.9273e+18 | 0.1425 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 33.305 | -97.9881 | 33.4417 | 2.9273e+18 | 14.4974 | [6 empty] | 73.2129 | 38.5086 | 255.3348 | [5 empty] | 6.8949 | -77.4733 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.9977 | 38.3897 | 255.1992 | [7 empty] | 6.7851 | -77.4813 | 0.1101 | 2.9273e+18 | 0.0517 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 27.0204 | -120.4351 | 28.3714 | 2.9273e+18 | 12.6046 | [6 empty] | 109.3096 | 52.258 | 452.6688 | [5 empty] | 2.438 | -106.2703 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.3476 | 52.393 | 452.575 | [7 empty] | 2.4025 | -106.236 | 0.0494 | 2.9273e+18 | 0.0526 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 21.8997 | -140.2726 | 23.3975 | 2.9273e+18 | 9.6315 | [6 empty] | 170.755 | 75.663 | 788.5795 | [5 empty] | -1.4747 | -139.2332 | 4.391e+18 | [5 empty] | 171.9297 | 76.6675 | 791.0331 | [7 empty] | -1.439 | -139.406 | 0.1764 | 4.391e+18 | 0.2357 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 50.4357 | 62.7236 | 43.1134 | 2244.3827 | 19.0471 | [6 empty] | 32.7271 | 32.4439 | 6.9533 | [5 empty] | 18.8531 | 33.3757 | 2612.0963 | [5 empty] | 32.6314 | 32.0869 | 7.3266 | [7 empty] | 19.1783 | 32.6102 | 0.8317 | 2633.6982 | 0.5915 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 48.4045 | 57.4766 | 41.6655 | 2244.3827 | 18.8568 | [6 empty] | 33.5433 | 32.7548 | 11.4154 | [5 empty] | 18.1211 | 28.8596 | 3010.1689 | [5 empty] | 33.3647 | 32.3633 | 11.3356 | [7 empty] | 18.512 | 28.5447 | 0.5019 | 2996.6998 | 0.3995 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 45.442 | 39.9079 | 35.3064 | 3057.8263 | 18.5307 | [6 empty] | 35.3995 | 33.4618 | 21.5627 | [5 empty] | 16.619 | 19.5173 | 3977.8887 | [5 empty] | 35.4258 | 33.2491 | 21.4183 | [7 empty] | 17.1306 | 19.3834 | 0.5288 | 3957.1846 | 0.4827 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 38.9012 | 10.9792 | 25.6476 | 5453.2464 | 18.6267 | [6 empty] | 39.0461 | 34.8508 | 41.498 | [5 empty] | 14.1855 | 4.1283 | 6547.5185 | [5 empty] | 38.8949 | 34.5672 | 40.2121 | [7 empty] | 14.8104 | 4.7681 | 0.8943 | 6352.602 | 0.4558 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 32.2343 | -21.6746 | 21.7723 | 12770.6764 | 18.2453 | [6 empty] | 45.7597 | 37.4081 | 78.1998 | [5 empty] | 10.9017 | -17.3211 | 23773.7629 | [5 empty] | 45.4896 | 37.028 | 78.0331 | [7 empty] | 10.9922 | -17.6059 | 0.2988 | 24797.09 | 0.2139 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 26.6062 | -52.8824 | 21.6513 | 2.9273e+18 | 17.86 | [6 empty] | 57.7106 | 41.9602 | 143.5331 | [5 empty] | 7.1381 | -43.4079 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 57.6973 | 41.8954 | 140.7561 | [7 empty] | 7.8113 | -42.4437 | 1.176 | 2.9273e+18 | 0.4009 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 21.1615 | -82.3619 | 20.3995 | 2.9273e+18 | 16.9985 | [6 empty] | 78.5898 | 49.9133 | 257.6761 | [5 empty] | 3.3535 | -72.4115 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.5979 | 49.8156 | 259.1539 | [7 empty] | 3.1992 | -72.8106 | 0.4279 | 4.391e+18 | 0.1122 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 17.0293 | -108.044 | 17.7235 | 2.9273e+18 | 15.442 | [6 empty] | 114.6865 | 63.6627 | 455.0101 | [5 empty] | -0.1823 | -103.8151 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.1038 | 63.7092 | 458.7815 | [7 empty] | -0.3181 | -104.3566 | 0.5583 | 4.391e+18 | 0.1096 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 13.2898 | -130.3777 | 18.5302 | 4.391e+18 | 12.5551 | [6 empty] | 176.132 | 87.0677 | 790.9208 | [5 empty] | -3.4414 | -138.3423 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 177.5746 | 87.8781 | 796.7332 | [7 empty] | -3.4415 | -138.781 | 0.4387 | 4.391e+18 | 0.1755 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 14.1257 | 81.4048 | 37.0032 | 1946.1695 | 21.4437 | [6 empty] | 42.6263 | 53.4404 | 11.2637 | [5 empty] | 2.4495 | 46.292 | 3161.6655 | [5 empty] | 42.8332 | 53.4101 | 11.5398 | [7 empty] | 2.8179 | 45.9743 | 0.4865 | 3166.6204 | 0.2312 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 12.9923 | 77.1381 | 36.169 | 1885.1047 | 21.3913 | [6 empty] | 43.4426 | 53.7513 | 15.7259 | [5 empty] | 2.2541 | 42.5999 | 3372.4889 | [5 empty] | 43.8582 | 53.8274 | 15.9049 | [7 empty] | 2.8922 | 42.404 | 0.6675 | 3366.2425 | 0.3525 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 12.6186 | 62.191 | 29.5325 | 3401.1891 | 20.9529 | [6 empty] | 45.2987 | 54.4584 | 25.8732 | [5 empty] | 1.8359 | 34.6973 | 3906.9049 | [5 empty] | 45.7826 | 54.555 | 25.3286 | [7 empty] | 2.7528 | 35.0749 | 0.9915 | 3851.8541 | 0.5782 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 10.2868 | 36.228 | 17.8789 | 4771.4801 | 20.6721 | [6 empty] | 48.9453 | 55.8474 | 45.8085 | [5 empty] | 1.1052 | 20.8868 | 5225.671 | [5 empty] | 49.3851 | 55.9073 | 44.9543 | [7 empty] | 2.0093 | 21.4145 | 1.0468 | 5127.936 | 0.7338 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | 6.2055 | -27.3144 | 7.6814 | 21528.8476 | 20.695 | [6 empty] | 67.6098 | 62.9568 | 147.8435 | [5 empty] | -1.466 | -27.7049 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.8479 | 62.8314 | 145.0642 | [7 empty] | -0.5125 | -26.7434 | 1.3541 | 6.4036e+17 | 0.7151 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | 4.0357 | -59.1852 | 7.3436 | 2.9273e+18 | 19.8323 | [6 empty] | 88.489 | 70.9098 | 261.9866 | [5 empty] | -3.1985 | -60.448 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.6168 | 70.8213 | 264.2244 | [7 empty] | -3.329 | -61.11 | 0.6747 | 4.391e+18 | 0.1703 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | 2.4077 | -87.8661 | 11.2729 | 4.391e+18 | 17.8487 | [6 empty] | 124.5858 | 84.6593 | 459.3205 | [5 empty] | -5.0945 | -96.2802 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.2674 | 85.3129 | 460.7579 | [7 empty] | -5.0989 | -96.2503 | 0.0302 | 4.391e+18 | 0.146 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | 0.5472 | -113.0876 | 22.6445 | 4.391e+18 | 14.6144 | [6 empty] | 186.0312 | 108.0642 | 795.2313 | [5 empty] | -7.1114 | -134.3977 | 4.391e+18 | [5 empty] | 187.7864 | 109.7059 | 800.9255 | [7 empty] | -7.2627 | -134.5977 | 0.2508 | 4.391e+18 | 0.3409 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -17.8896 | 100.1705 | 38.1724 | 3114.3991 | 20.7918 | [6 empty] | 60.248 | 90.8166 | 18.9368 | [5 empty] | -15.0538 | 62.1036 | 3444.4934 | [5 empty] | 60.3237 | 90.1997 | 19.7437 | [7 empty] | -14.4549 | 61.1962 | 1.0872 | 3462.2691 | 0.3687 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -18.4298 | 96.6449 | 37.5668 | 3215.36 | 20.6799 | [6 empty] | 61.0643 | 91.1275 | 23.399 | [5 empty] | -15.0027 | 59.2348 | 3567.7032 | [5 empty] | 60.8033 | 90.3849 | 23.7127 | [7 empty] | -14.6893 | 58.6422 | 0.6704 | 3578.4712 | 0.251 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -17.5844 | 84.0436 | 31.2127 | 3563.4942 | 20.1013 | [6 empty] | 62.9204 | 91.8345 | 33.5463 | [5 empty] | -14.8922 | 52.9472 | 3868.7845 | [5 empty] | 63.1635 | 91.701 | 33.8113 | [7 empty] | -14.4539 | 52.6529 | 0.5279 | 3871.9087 | 0.186 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -17.6622 | 61.3417 | 20.0957 | 4424.3813 | 19.5006 | [6 empty] | 66.567 | 93.2235 | 53.4816 | [5 empty] | -14.6963 | 41.466 | 4555.3076 | [5 empty] | 66.2846 | 92.7994 | 53.5595 | [7 empty] | -14.6949 | 41.1965 | 0.2696 | 4568.7002 | 0.1243 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -17.3105 | 32.4233 | 9.9831 | 6180.373 | 19.1541 | [6 empty] | 73.2806 | 95.7808 | 90.1834 | [5 empty] | -14.397 | 22.8747 | 6234.5019 | [5 empty] | 73.2626 | 95.5603 | 90.5538 | [7 empty] | -14.2843 | 22.5457 | 0.3478 | 6266.3337 | 0.1502 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -16.4772 | 1.1769 | 5.8044 | 10192.2003 | 18.9394 | [6 empty] | 85.2315 | 100.3329 | 155.5166 | [5 empty] | -14.0114 | -4.0776 | 12336.7163 | [5 empty] | 85.276 | 100.2715 | 156.0565 | [7 empty] | -13.9913 | -4.3363 | 0.2595 | 12453.3252 | 0.1624 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -16.0604 | -31.4044 | 7.9645 | 35803.5937 | 18.3799 | [6 empty] | 106.1107 | 108.286 | 269.6597 | [5 empty] | -13.6229 | -38.9866 | 4.391e+18 | [5 empty] | 106.7689 | 108.3932 | 270.7123 | [7 empty] | -13.2018 | -39.2801 | 0.5132 | 4.391e+18 | 0.4248 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -15.4283 | -62.0072 | 17.8316 | 4.391e+18 | 16.6648 | [6 empty] | 142.2075 | 122.0354 | 466.9937 | [5 empty] | -13.3901 | -79.7219 | 4.391e+18 | [5 empty] | 142.791 | 122.4331 | 466.6837 | [7 empty] | -13.1365 | -79.4916 | 0.3425 | 2.9273e+18 | 0.1654 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -15.353 | -89.6063 | 34.0575 | 4.391e+18 | 15.3237 | [6 empty] | 203.6529 | 145.4404 | 802.9044 | [5 empty] | -13.506 | -123.6137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 205.1006 | 147.4765 | 800.3026 | [7 empty] | -13.3357 | -122.6029 | 1.0251 | 4.391e+18 | 0.3676 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -45.7009 | 118.4879 | 39.6333 | 3336.8826 | 16.1058 | [6 empty] | 91.0347 | 156.1161 | 32.3425 | [5 empty] | -33.0955 | 80.9126 | 3604.7049 | [5 empty] | 90.2992 | 155.3708 | 33.2641 | [7 empty] | -33.5026 | 80.2723 | 0.7587 | 3628.2076 | 0.3239 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -45.8672 | 115.4899 | 38.934 | 3408.0146 | 15.9596 | [6 empty] | 91.8509 | 156.427 | 36.8046 | [5 empty] | -32.9645 | 78.756 | 3676.8371 | [5 empty] | 91.0275 | 155.6245 | 37.3749 | [7 empty] | -33.3819 | 78.2743 | 0.6374 | 3695.6392 | 0.2707 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -44.4894 | 104.8321 | 33.0575 | 3654.0652 | 15.402 | [6 empty] | 93.7071 | 157.134 | 46.9519 | [5 empty] | -32.674 | 73.9583 | 3848.2105 | [5 empty] | 93.0125 | 156.3511 | 48.3314 | [7 empty] | -33.0554 | 73.0813 | 0.9564 | 3883.4092 | 0.3658 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -43.4772 | 85.1893 | 23.2107 | 4235.1411 | 14.9204 | [6 empty] | 97.3537 | 158.5231 | 66.8872 | [5 empty] | -32.1321 | 64.9402 | 4216.8764 | [5 empty] | 96.885 | 157.7966 | 66.2344 | [7 empty] | -32.0513 | 64.9705 | 0.0863 | 4209.4651 | 0.1107 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -41.727 | 59.1902 | 14.2161 | 5328.3047 | 14.7474 | [6 empty] | 104.0673 | 161.0803 | 103.589 | [5 empty] | -31.2238 | 49.61 | 5021.4557 | [5 empty] | 103.8625 | 160.7265 | 103.5811 | [7 empty] | -31.1959 | 49.4711 | 0.1417 | 5027.2128 | 0.0611 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -39.3549 | 29.871 | 10.3709 | 7361.4826 | 14.6215 | [6 empty] | 116.0182 | 165.6325 | 168.9223 | [5 empty] | -29.8461 | 25.7311 | 7005.2548 | [5 empty] | 115.9773 | 165.7787 | 168.6354 | [7 empty] | -29.9441 | 25.9103 | 0.2042 | 6989.5586 | 0.071 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -37.2338 | -1.9817 | 11.1134 | 12411.276 | 14.8056 | [6 empty] | 136.8974 | 173.5855 | 283.0653 | [5 empty] | -27.9858 | -8.1445 | 15312.0157 | [5 empty] | 137.0217 | 173.7331 | 285.9849 | [7 empty] | -28.2522 | -8.8982 | 0.7994 | 15811.8086 | 0.3071 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -34.9321 | -33.0729 | 20.59 | 47704.722 | 16.6631 | [6 empty] | 172.9942 | 187.3349 | 480.3993 | [5 empty] | -25.8157 | -51.5348 | 4.391e+18 | [5 empty] | 173.1957 | 187.4604 | 478.7129 | [7 empty] | -25.5936 | -51.1411 | 0.452 | 4.391e+18 | 0.1123 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -33.1763 | -62.2802 | 40.3418 | 4.391e+18 | 14.7261 | [6 empty] | 234.4396 | 210.7399 | 816.31 | [5 empty] | -23.7308 | -101.5006 | 4.391e+18 | [5 empty] | 235.4051 | 212.4364 | 814.2779 | [7 empty] | -23.7239 | -100.597 | 0.9037 | 4.391e+18 | 0.2244 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -69.7664 | 136.0195 | 37.4644 | 3473.0856 | 10.7761 | [6 empty] | 144.2597 | 269.0079 | 55.5185 | [5 empty] | -51.8691 | 103.1065 | 3696.4502 | [5 empty] | 144.2968 | 267.1339 | 54.8211 | [7 empty] | -50.8325 | 102.7994 | 1.081 | 3685.3521 | 0.2979 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -69.6934 | 133.4152 | 36.6063 | 3525.6941 | 10.5797 | [6 empty] | 145.0759 | 269.3188 | 59.9806 | [5 empty] | -51.7322 | 101.5183 | 3738.5776 | [5 empty] | 144.6408 | 267.2146 | 59.9508 | [7 empty] | -51.0285 | 100.9552 | 0.9013 | 3738.0846 | 0.2371 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -68.142 | 124.2821 | 31.1876 | 3708.1519 | 9.9793 | [6 empty] | 146.9321 | 270.0259 | 70.128 | [5 empty] | -51.4256 | 97.9529 | 3836.8984 | [5 empty] | 146.5741 | 267.9519 | 70.359 | [7 empty] | -50.6997 | 97.2864 | 0.9855 | 3839.6793 | 0.2455 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -66.6463 | 107.2205 | 22.5549 | 4125.2059 | 9.5873 | [6 empty] | 150.5787 | 271.4149 | 90.0633 | [5 empty] | -50.8408 | 91.1298 | 4040.7274 | [5 empty] | 150.4056 | 269.8912 | 89.4166 | [7 empty] | -50.1729 | 90.8926 | 0.7087 | 4033.7326 | 0.2055 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -64.2748 | 84.0773 | 15.267 | 4865.0745 | 9.6361 | [6 empty] | 157.2923 | 273.9721 | 126.7651 | [5 empty] | -49.8217 | 79.1592 | 4456.0124 | [5 empty] | 157.5597 | 272.3647 | 125.6206 | [7 empty] | -48.7429 | 78.9708 | 1.0951 | 4440.4206 | 0.3116 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -61.0996 | 57.1005 | 13.1569 | 6113.0885 | 9.7361 | [6 empty] | 169.2431 | 278.5243 | 192.0983 | [5 empty] | -48.1725 | 59.5487 | 5343.5392 | [5 empty] | 169.221 | 276.8846 | 191.6554 | [7 empty] | -47.3912 | 59.1098 | 0.8961 | 5345.807 | 0.2512 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -58.0057 | 26.8528 | 12.6043 | 8505.4883 | 9.5121 | [6 empty] | 190.1224 | 286.4773 | 306.2413 | [5 empty] | -45.712 | 29.6333 | 7552.0499 | [5 empty] | 190.4933 | 285.2844 | 304.4379 | [7 empty] | -44.8048 | 29.6185 | 0.9073 | 7517.4703 | 0.2936 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -54.6385 | -3.7201 | 14.9706 | 14122.4616 | 10.1691 | [6 empty] | 226.2191 | 300.2268 | 503.5753 | [5 empty] | -42.3978 | -12.3387 | 17866.7953 | [5 empty] | 226.5806 | 299.7433 | 501.9989 | [7 empty] | -41.8837 | -12.2251 | 0.5265 | 17689.2914 | 0.1814 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -51.6467 | -33.401 | 34.5842 | 51396.2585 | 15.8509 | [6 empty] | 287.6646 | 323.6317 | 839.486 | [5 empty] | -38.5125 | -65.3941 | 4.391e+18 | [5 empty] | 289.0179 | 324.3917 | 845.8742 | [7 empty] | -38.4685 | -66.1436 | 0.7508 | 4.391e+18 | 0.2029 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -90.895 | 153.0861 | 30.6697 | 3560.0891 | 5.5739 | [6 empty] | 234.8616 | 461.1774 | 94.9698 | [5 empty] | -71.7997 | 129.0861 | 3748.9223 | [5 empty] | 235.3463 | 460.8306 | 95.5546 | [7 empty] | -71.421 | 128.8211 | 0.4622 | 3750.1635 | 0.0735 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -90.6874 | 150.7905 | 29.7294 | 3600.2088 | 5.29 | [6 empty] | 235.6779 | 461.4883 | 99.4319 | [5 empty] | -71.6828 | 127.9286 | 3773.6042 | [5 empty] | 236.3199 | 461.1763 | 100.8058 | [7 empty] | -71.2695 | 127.4546 | 0.6289 | 3779.2141 | 0.1036 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -89.1392 | 142.923 | 24.9798 | 3739.3505 | 4.5072 | [6 empty] | 237.534 | 462.1954 | 109.5793 | [5 empty] | -71.4192 | 125.3163 | 3830.5994 | [5 empty] | 238.8716 | 462.1204 | 110.2655 | [7 empty] | -70.6385 | 125.0116 | 0.8381 | 3829.1128 | 0.1469 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -87.4512 | 128.0538 | 18.2837 | 4049.4784 | 4.238 | [6 empty] | 241.1806 | 463.5844 | 129.5146 | [5 empty] | -70.9103 | 120.2632 | 3946.1733 | [5 empty] | 241.403 | 462.8069 | 131.1102 | [7 empty] | -70.5998 | 119.677 | 0.6634 | 3955.5718 | 0.1195 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -84.8365 | 107.492 | 15.2958 | 4578.2224 | 4.8955 | [6 empty] | 247.8942 | 466.1416 | 166.2164 | [5 empty] | -70.0031 | 111.2244 | 4172.0708 | [5 empty] | 247.9256 | 464.9254 | 167.2307 | [7 empty] | -69.6223 | 110.7038 | 0.6451 | 4179.4629 | 0.1157 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -81.4141 | 83.0322 | 18.2658 | 5415.523 | 5.6419 | [6 empty] | 259.8451 | 470.6938 | 231.5496 | [5 empty] | -68.4776 | 95.9275 | 4619.9488 | [5 empty] | 260.5183 | 470.0499 | 232.7637 | [7 empty] | -67.9514 | 95.4464 | 0.713 | 4627.5733 | 0.1241 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -77.8096 | 54.7669 | 20.3493 | 6845.1632 | 5.9622 | [6 empty] | 280.7244 | 478.6468 | 345.6926 | [5 empty] | -66.0575 | 71.3797 | 5567.2926 | [5 empty] | 281.8119 | 478.0565 | 348.1935 | [7 empty] | -65.424 | 70.6348 | 0.9779 | 5590.154 | 0.1841 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -73.8312 | 25.4077 | 14.4598 | 9377.9621 | 4.7407 | [6 empty] | 316.8211 | 492.3963 | 543.0266 | [5 empty] | -62.4829 | 34.3688 | 7947.3567 | [5 empty] | 318.6788 | 492.5861 | 542.9075 | [7 empty] | -61.6282 | 34.329 | 0.8555 | 7922.9981 | 0.221 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -70.0368 | -4.0342 | 17.7371 | 15157.1431 | 6.7586 | [6 empty] | 378.2665 | 515.8012 | 878.9373 | [5 empty] | -57.7208 | -16.7981 | 19803.1768 | [5 empty] | 380.515 | 516.363 | 878.9143 | [7 empty] | -56.9081 | -16.752 | 0.814 | 19576.5097 | 0.2525 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 157.35 | 29.8403 | 89.7334 | 2244.3827 | 15.4128 | [6 empty] | 44.8187 | 23.704 | 8.7185 | [5 empty] | 68.6683 | 16.1421 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.8241 | 23.2703 | 8.8311 | [7 empty] | 67.2739 | 15.7489 | 1.4488 | 2244.3827 | 0.3327 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 143.4097 | 11.1438 | 80.5279 | 2244.3827 | 15.288 | [6 empty] | 46.6749 | 24.411 | 18.8658 | [5 empty] | 63.0037 | 6.7149 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.2787 | 24.2743 | 19.3929 | [7 empty] | 62.0087 | 6.1643 | 1.1372 | 2244.3827 | 0.3501 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 121.0158 | -17.8931 | 67.3667 | 4374.2217 | 15.4238 | [6 empty] | 50.3215 | 25.8 | 38.8011 | [5 empty] | 54.3485 | -8.211 | 5596.0651 | [5 empty] | 49.6245 | 25.5251 | 37.6601 | [7 empty] | 54.1437 | -7.6052 | 0.6395 | 5450.6687 | 0.283 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 99.1903 | -48.1775 | 59.1178 | 15780.5487 | 15.4847 | [6 empty] | 57.035 | 28.3573 | 75.5029 | [5 empty] | 43.59 | -28.0895 | 27231.0539 | [5 empty] | 56.2988 | 27.9883 | 75.2356 | [7 empty] | 42.9695 | -28.2485 | 0.6405 | 29572.8056 | 0.184 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 81.3847 | -75.5296 | 54.5546 | 6.4036e+17 | 15.2391 | [6 empty] | 68.9859 | 32.9094 | 140.8361 | [5 empty] | 32.41 | -51.4946 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.0375 | 32.5496 | 140.0191 | [7 empty] | 31.7414 | -51.4104 | 0.6739 | 2.9273e+18 | 0.1925 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 66.2793 | -100.7177 | 49.7525 | 2.9273e+18 | 14.4485 | [6 empty] | 89.8652 | 40.8625 | 254.9792 | [5 empty] | 22.2801 | -77.4931 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.1366 | 40.3995 | 256.0287 | [7 empty] | 21.6642 | -77.8637 | 0.7188 | 2.9273e+18 | 0.2197 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 55.1203 | -122.4631 | 44.3192 | 2.9273e+18 | 12.9403 | [6 empty] | 125.9619 | 54.6119 | 452.3131 | [5 empty] | 13.7875 | -106.4698 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.5732 | 54.5448 | 448.4766 | [7 empty] | 14.0335 | -105.9758 | 0.5519 | 4.391e+18 | 0.1061 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 46.2691 | -141.9245 | 39.5096 | 2.9273e+18 | 10.4229 | [6 empty] | 187.4074 | 78.0169 | 788.2239 | [5 empty] | 6.8337 | -139.5059 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 188.4414 | 78.3995 | 799.2151 | [7 empty] | 6.2899 | -140.4069 | 1.0524 | 4.391e+18 | 0.1941 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 153.9526 | 39.4631 | 88.6114 | 2244.3827 | 16.0627 | [6 empty] | 45.206 | 25.9458 | 4.7804 | [5 empty] | 66.8296 | 23.2908 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.4239 | 26.0277 | 4.9538 | [7 empty] | 67.0016 | 23.133 | 0.2334 | 2244.3827 | 0.1828 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 149.2979 | 33.4298 | 86.2016 | 2244.3827 | 15.76 | [6 empty] | 46.0222 | 26.2567 | 9.2425 | [5 empty] | 64.359 | 18.73 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.1343 | 26.2728 | 8.948 | [7 empty] | 64.8231 | 19.014 | 0.5441 | 2244.3827 | 0.2445 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 136.9218 | 15.0989 | 77.7276 | 2244.3827 | 15.6948 | [6 empty] | 47.8784 | 26.9638 | 19.3899 | [5 empty] | 59.4003 | 9.4421 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.0999 | 27.0951 | 19.442 | [7 empty] | 59.5627 | 9.5085 | 0.1754 | 2244.3827 | 0.0594 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 116.532 | -13.7874 | 65.3874 | 4207.0871 | 15.8376 | [6 empty] | 51.525 | 28.3528 | 39.3252 | [5 empty] | 51.6746 | -5.4794 | 5360.0487 | [5 empty] | 50.8989 | 28.0478 | 39.0692 | [7 empty] | 51.1294 | -5.549 | 0.5496 | 5402.2747 | 0.1501 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 96.2497 | -44.4109 | 57.5615 | 13581.4379 | 15.8724 | [6 empty] | 58.2386 | 30.91 | 76.027 | [5 empty] | 41.8212 | -25.6792 | 19951.3022 | [5 empty] | 57.4855 | 30.454 | 76.4772 | [7 empty] | 40.9978 | -26.2944 | 1.0279 | 22452.8655 | 0.3045 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 79.4229 | -72.3831 | 53.1875 | 6.4036e+17 | 15.6069 | [6 empty] | 70.1894 | 35.4622 | 141.3602 | [5 empty] | 31.3001 | -49.7312 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.197 | 34.9322 | 141.4732 | [7 empty] | 30.4735 | -50.0956 | 0.9034 | 2.9273e+18 | 0.2711 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 64.922 | -98.2823 | 48.5519 | 2.9273e+18 | 14.8204 | [6 empty] | 91.0687 | 43.4152 | 255.5032 | [5 empty] | 21.5502 | -76.4609 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.5753 | 43.1433 | 258.3627 | [7 empty] | 20.6888 | -77.1597 | 1.1092 | 2.9273e+18 | 0.2736 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 54.0743 | -120.6375 | 43.3586 | 2.9273e+18 | 13.3239 | [6 empty] | 127.1654 | 57.1647 | 452.8372 | [5 empty] | 13.2602 | -106.003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.8184 | 57.0854 | 451.3497 | [7 empty] | 13.2341 | -105.8113 | 0.1935 | 2.9273e+18 | 0.0436 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 45.3678 | -140.5669 | 38.9566 | 2.9273e+18 | 10.7837 | [6 empty] | 188.6109 | 80.5696 | 788.7479 | [5 empty] | 6.4299 | -139.3599 | 4.391e+18 | [5 empty] | 189.5406 | 81.2316 | 795.5441 | [7 empty] | 6.0833 | -139.8934 | 0.6363 | 4.391e+18 | 0.185 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 126.734 | 49.7759 | 72.5326 | 2244.3827 | 17.3916 | [6 empty] | 47.9429 | 31.751 | 5.9721 | [5 empty] | 57.4423 | 28.3368 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.8765 | 31.6652 | 6.1919 | [7 empty] | 57.3465 | 28.035 | 0.3166 | 2244.3827 | 0.2557 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 123.16 | 44.3215 | 70.5299 | 2244.3827 | 17.1119 | [6 empty] | 48.7592 | 32.0619 | 10.4343 | [5 empty] | 55.6137 | 24.0247 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.7181 | 32.0782 | 10.0468 | [7 empty] | 55.7345 | 24.4314 | 0.4242 | 2244.3827 | 0.3576 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 114.7519 | 27.0009 | 64.0014 | 2244.3827 | 16.9292 | [6 empty] | 50.6153 | 32.7689 | 20.5816 | [5 empty] | 51.8677 | 15.0947 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.2845 | 32.7372 | 20.719 | [7 empty] | 51.1426 | 15.0326 | 0.7277 | 2244.3827 | 0.1729 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 99.6887 | -1.2623 | 53.8889 | 4045.9535 | 17.0236 | [6 empty] | 54.2619 | 34.1579 | 40.5169 | [5 empty] | 45.824 | 0.3535 | 4983.4374 | [5 empty] | 54.0117 | 34.1193 | 39.5866 | [7 empty] | 45.8713 | 1.0243 | 0.6725 | 4863.4192 | 0.346 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 84.0346 | -32.5624 | 47.9008 | 10117.4284 | 17.12 | [6 empty] | 60.9755 | 36.7151 | 77.2187 | [5 empty] | 37.7382 | -20.2687 | 13422.8207 | [5 empty] | 60.583 | 36.5818 | 77.4456 | [7 empty] | 37.1881 | -20.4664 | 0.5846 | 13782.7649 | 0.1552 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 70.4796 | -62.1255 | 45.0318 | 1.3722e+17 | 16.9459 | [6 empty] | 72.9264 | 41.2673 | 142.552 | [5 empty] | 28.6322 | -45.4923 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.7213 | 41.2341 | 140.3009 | [7 empty] | 29.023 | -44.6938 | 0.889 | 2.9273e+18 | 0.2308 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 58.1968 | -89.9499 | 41.6875 | 2.9273e+18 | 16.2466 | [6 empty] | 93.8057 | 49.2203 | 256.695 | [5 empty] | 19.7837 | -73.7548 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.6491 | 49.1936 | 255.8047 | [7 empty] | 19.8138 | -73.5575 | 0.1996 | 2.9273e+18 | 0.045 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 48.7578 | -114.0729 | 37.9446 | 2.9273e+18 | 14.8242 | [6 empty] | 129.9024 | 62.9698 | 454.029 | [5 empty] | 12.0087 | -104.6232 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.845 | 62.9277 | 458.3963 | [7 empty] | 11.4285 | -105.2444 | 0.8501 | 2.9273e+18 | 0.1869 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 40.8801 | -135.3774 | 35.5549 | 4.391e+18 | 12.1888 | [6 empty] | 191.3478 | 86.3747 | 789.9397 | [5 empty] | 5.4919 | -138.8157 | 4.391e+18 | [5 empty] | 192.6566 | 87.26 | 798.3849 | [7 empty] | 5.1235 | -139.4729 | 0.7534 | 4.391e+18 | 0.2285 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 89.1767 | 64.9708 | 54.2943 | 2244.3827 | 19.7439 | [6 empty] | 53.3199 | 43.1556 | 8.3135 | [5 empty] | 42.9156 | 36.5493 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.5468 | 42.9419 | 8.5005 | [7 empty] | 43.7197 | 36.1037 | 0.9193 | 2244.3827 | 0.5686 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 86.7142 | 60.3122 | 52.7282 | 2244.3827 | 19.5697 | [6 empty] | 54.1361 | 43.4665 | 12.7756 | [5 empty] | 41.8159 | 32.6643 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.0831 | 43.1413 | 12.8939 | [7 empty] | 42.2757 | 32.2532 | 0.6168 | 2244.3827 | 0.4263 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 82.2672 | 44.6778 | 47.3084 | 2244.3827 | 19.2446 | [6 empty] | 55.9923 | 44.1736 | 22.9229 | [5 empty] | 39.5047 | 24.4428 | 1890.7514 | [5 empty] | 55.8936 | 43.9192 | 22.729 | [7 empty] | 39.8556 | 24.362 | 0.3601 | 1899.6584 | 0.1836 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 73.1306 | 18.0678 | 38.3107 | 3956.0181 | 19.2211 | [6 empty] | 59.6389 | 45.5626 | 42.8582 | [5 empty] | 35.603 | 10.3613 | 4582.666 | [5 empty] | 59.6862 | 45.3618 | 43.4118 | [7 empty] | 35.7873 | 9.7645 | 0.6246 | 4641.3703 | 0.4137 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 63.2027 | -13.1143 | 33.291 | 7586.8478 | 19.4137 | [6 empty] | 66.3525 | 48.1198 | 79.56 | [5 empty] | 30.0282 | -10.3321 | 9208.4175 | [5 empty] | 66.17 | 47.861 | 78.4685 | [7 empty] | 30.4404 | -9.9817 | 0.541 | 9036.6716 | 0.1929 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 54.178 | -44.0771 | 31.7635 | 23530.3402 | 19.3923 | [6 empty] | 78.3033 | 52.672 | 144.8933 | [5 empty] | 23.2329 | -36.9135 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 77.9479 | 52.3938 | 143.7259 | [7 empty] | 23.3494 | -36.6734 | 0.2669 | 6.4036e+17 | 0.1031 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 45.3783 | -74.2062 | 30.0264 | 2.9273e+18 | 18.8714 | [6 empty] | 99.1826 | 60.625 | 259.0363 | [5 empty] | 16.0927 | -67.5775 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.7644 | 60.1599 | 259.7977 | [7 empty] | 15.8887 | -68.0375 | 0.5032 | 2.9273e+18 | 0.1743 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 38.3277 | -100.8211 | 28.9129 | 2.9273e+18 | 17.4639 | [6 empty] | 135.2793 | 74.3745 | 456.3703 | [5 empty] | 9.4152 | -100.9742 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 135.1215 | 74.1458 | 459.4024 | [7 empty] | 9.0446 | -101.5295 | 0.6676 | 2.9273e+18 | 0.1528 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 32.0005 | -124.247 | 31.16 | 2.9273e+18 | 14.2107 | [6 empty] | 196.7248 | 97.7794 | 792.281 | [5 empty] | 3.5907 | -137.0464 | 4.391e+18 | [5 empty] | 197.7232 | 98.6918 | 799.3574 | [7 empty] | 3.1611 | -137.5607 | 0.6701 | 2.9273e+18 | 0.2407 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 50.4861 | 82.3239 | 43.0746 | 2244.3827 | 22.5107 | [6 empty] | 63.2191 | 64.1522 | 12.6239 | [5 empty] | 24.2716 | 48.1447 | 2629.7397 | [5 empty] | 62.8827 | 63.5223 | 12.6369 | [7 empty] | 24.6131 | 47.7436 | 0.5268 | 2622.1868 | 0.319 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 48.902 | 78.3938 | 41.9239 | 2244.3827 | 22.4205 | [6 empty] | 64.0353 | 64.4631 | 17.0861 | [5 empty] | 23.7669 | 44.8403 | 1898.6913 | [5 empty] | 63.7589 | 63.8871 | 17.313 | [7 empty] | 24.0543 | 44.2963 | 0.6152 | 1896.7586 | 0.3711 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 47.1719 | 64.7509 | 36.4951 | 1923.4609 | 22.1032 | [6 empty] | 65.8915 | 65.1701 | 27.2334 | [5 empty] | 22.6794 | 37.6952 | 3273.7842 | [5 empty] | 64.778 | 64.1558 | 28.1717 | [7 empty] | 21.9378 | 36.488 | 1.4167 | 3348.9769 | 0.5598 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 42.4775 | 40.6082 | 26.7621 | 3914.437 | 21.9281 | [6 empty] | 69.5381 | 66.5591 | 47.1687 | [5 empty] | 20.7571 | 24.9739 | 4273.5349 | [5 empty] | 68.5719 | 65.7671 | 46.9399 | [7 empty] | 20.3251 | 24.6552 | 0.5368 | 4300.1806 | 0.2709 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 37.3448 | 10.8006 | 20.3291 | 6117.9904 | 22.093 | [6 empty] | 76.2517 | 69.1164 | 83.8705 | [5 empty] | 17.8074 | 5.1824 | 6766.1435 | [5 empty] | 75.6794 | 68.6908 | 84.9549 | [7 empty] | 17.2067 | 4.3624 | 1.0165 | 6935.9064 | 0.4569 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 32.5924 | -20.4037 | 18.8047 | 11403.4678 | 21.6265 | [6 empty] | 88.2026 | 73.6685 | 149.2037 | [5 empty] | 13.857 | -22.0167 | 20745.3006 | [5 empty] | 87.3084 | 73.2664 | 149.334 | [7 empty] | 13.1215 | -22.2763 | 0.78 | 21700.7388 | 0.3515 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 27.4487 | -52.0493 | 18.4891 | 214975.2845 | 20.4782 | [6 empty] | 109.0818 | 81.6216 | 263.3468 | [5 empty] | 9.2449 | -55.2847 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.927 | 81.5398 | 263.1853 | [7 empty] | 9.1792 | -55.283 | 0.0658 | 2.9273e+18 | 0.0328 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 23.2063 | -80.9349 | 21.9965 | 2.9273e+18 | 18.4078 | [6 empty] | 145.1786 | 95.371 | 460.6807 | [5 empty] | 4.4839 | -92.4812 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.3871 | 95.5223 | 458.7303 | [7 empty] | 4.7884 | -92.0758 | 0.5071 | 4.391e+18 | 0.1305 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 18.9575 | -106.7413 | 31.6861 | 2.9273e+18 | 15.4249 | [6 empty] | 206.624 | 118.776 | 796.5915 | [5 empty] | -0.0069 | -132.1257 | 4.391e+18 | [5 empty] | 207.4802 | 120.1388 | 797.2886 | [7 empty] | -0.1552 | -131.8078 | 0.3508 | 2.9273e+18 | 0.2964 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 14.6971 | 100.3651 | 38.9667 | 1934.1624 | 20.8509 | [6 empty] | 80.8408 | 101.5284 | 20.297 | [5 empty] | 3.3383 | 63.0907 | 3134.7658 | [5 empty] | 80.4571 | 100.8816 | 20.6973 | [7 empty] | 3.3992 | 62.5631 | 0.5311 | 3146.3369 | 0.2243 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 13.7852 | 97.0561 | 38.1276 | 1895.9955 | 20.6907 | [6 empty] | 81.657 | 101.8393 | 24.7592 | [5 empty] | 3.1974 | 60.428 | 3243.2379 | [5 empty] | 81.1837 | 101.1622 | 24.7758 | [7 empty] | 3.2461 | 60.1264 | 0.3055 | 3246.7914 | 0.1614 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 13.6515 | 85.2773 | 32.5404 | 3154.5518 | 20.1278 | [6 empty] | 83.5132 | 102.5463 | 34.9065 | [5 empty] | 2.8874 | 54.5687 | 3503.3594 | [5 empty] | 83.1217 | 102.032 | 35.0421 | [7 empty] | 2.8537 | 54.2635 | 0.307 | 3512.1828 | 0.1409 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 11.7622 | 63.8737 | 22.1968 | 3893.0986 | 19.5142 | [6 empty] | 87.1598 | 103.9353 | 54.8418 | [5 empty] | 2.3169 | 43.7867 | 4079.6208 | [5 empty] | 86.9225 | 103.4261 | 53.9213 | [7 empty] | 2.6883 | 44.0034 | 0.43 | 4052.1214 | 0.2391 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 9.871 | 36.3129 | 13.2773 | 5291.122 | 19.4067 | [6 empty] | 93.8734 | 106.4925 | 91.5436 | [5 empty] | 1.3813 | 26.1044 | 5408.0385 | [5 empty] | 93.8114 | 106.1692 | 90.9799 | [7 empty] | 1.702 | 26.1677 | 0.3269 | 5388.1796 | 0.2394 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | 6.2437 | -25.7847 | 11.9228 | 16356.5541 | 18.4185 | [6 empty] | 126.7035 | 118.9977 | 271.0199 | [5 empty] | -1.8286 | -34.5591 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 126.7134 | 118.7907 | 271.2009 | [7 empty] | -1.7034 | -34.7397 | 0.2198 | 6.4036e+17 | 0.1327 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | 4.6191 | -56.0184 | 21.5144 | 2.9273e+18 | 17.2638 | [6 empty] | 162.8002 | 132.7472 | 468.3539 | [5 empty] | -4.007 | -75.7278 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.9388 | 132.9149 | 466.9917 | [7 empty] | -3.8513 | -75.3842 | 0.3773 | 4.391e+18 | 0.1006 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | 2.6285 | -83.8356 | 37.9023 | 2.9273e+18 | 15.5294 | [6 empty] | 224.2457 | 156.1521 | 804.2646 | [5 empty] | -6.384 | -120.6508 | 4.391e+18 | [5 empty] | 225.473 | 157.7703 | 808.1401 | [7 empty] | -6.675 | -120.5796 | 0.2996 | 4.391e+18 | 0.2846 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -17.076 | 118.3434 | 36.9647 | 3073.5571 | 16.6574 | [6 empty] | 111.6275 | 166.8279 | 33.7027 | [5 empty] | -18.4758 | 81.4052 | 3414.6496 | [5 empty] | 112.038 | 166.8324 | 33.418 | [7 empty] | -17.9997 | 81.4755 | 0.4813 | 3404.8586 | 0.183 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -17.485 | 115.4759 | 36.1404 | 3140.9516 | 16.4367 | [6 empty] | 112.4437 | 167.1388 | 38.1648 | [5 empty] | -18.4453 | 79.3483 | 3480.5901 | [5 empty] | 112.4404 | 166.9803 | 38.7212 | [7 empty] | -18.4091 | 79.0288 | 0.3215 | 3489.3495 | 0.1082 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -16.774 | 105.3273 | 30.6037 | 3364.3145 | 15.7481 | [6 empty] | 114.2999 | 167.8458 | 48.3121 | [5 empty] | -18.3779 | 74.7656 | 3636.3962 | [5 empty] | 114.2244 | 167.6078 | 49.7154 | [7 empty] | -18.4749 | 74.05 | 0.7222 | 3661.7145 | 0.2536 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -17.0664 | 86.5382 | 20.4463 | 3881.1246 | 15.04 | [6 empty] | 117.9465 | 169.2348 | 68.2474 | [5 empty] | -18.253 | 66.1264 | 3968.2066 | [5 empty] | 118.1477 | 169.0621 | 68.0105 | [7 empty] | -17.8937 | 66.1235 | 0.3593 | 3960.6519 | 0.135 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -16.9988 | 61.6006 | 10.2886 | 4815.5878 | 14.7288 | [6 empty] | 124.6601 | 171.7921 | 104.9492 | [5 empty] | -18.0466 | 51.3655 | 4678.9325 | [5 empty] | 124.6299 | 171.7654 | 105.7696 | [7 empty] | -18.1617 | 51.036 | 0.349 | 4699.432 | 0.1183 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -16.4456 | 33.2369 | 5.2107 | 6439.9376 | 14.5976 | [6 empty] | 136.611 | 176.3442 | 170.2825 | [5 empty] | -17.7425 | 28.1902 | 6350.7648 | [5 empty] | 136.7058 | 176.329 | 171.3094 | [7 empty] | -17.7678 | 27.8219 | 0.3692 | 6386.0747 | 0.1287 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -16.3093 | 2.1558 | 7.2831 | 9867.168 | 14.53 | [6 empty] | 157.4902 | 184.2972 | 284.4255 | [5 empty] | -17.3577 | -5.0515 | 12142.6515 | [5 empty] | 158.2714 | 184.3456 | 285.5325 | [7 empty] | -16.8738 | -5.4051 | 0.5993 | 12204.2655 | 0.4591 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -15.8726 | -28.3499 | 19.8695 | 21036.5736 | 14.6053 | [6 empty] | 193.5869 | 198.0467 | 481.7595 | [5 empty] | -16.9758 | -48.1887 | 4.391e+18 | [5 empty] | 194.2478 | 198.5594 | 482.7121 | [7 empty] | -16.8598 | -48.1914 | 0.1161 | 4.391e+18 | 0.1041 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -15.853 | -57.4146 | 41.0682 | 4.391e+18 | 13.1823 | [6 empty] | 255.0324 | 221.4516 | 817.6702 | [5 empty] | -16.7637 | -98.4727 | 4.391e+18 | [5 empty] | 256.7506 | 223.752 | 818.8717 | [7 empty] | -16.8165 | -97.829 | 0.6459 | 4.391e+18 | 0.2644 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -44.6759 | 135.703 | 32.607 | 3273.9454 | 11.4607 | [6 empty] | 164.8525 | 279.7197 | 56.8787 | [5 empty] | -40.7084 | 103.3383 | 3581.3881 | [5 empty] | 164.3655 | 277.7789 | 57.1571 | [7 empty] | -40.1269 | 102.736 | 0.8372 | 3583.4121 | 0.2169 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -44.7901 | 133.1642 | 31.6446 | 3323.9786 | 11.1622 | [6 empty] | 165.6687 | 280.0306 | 61.3408 | [5 empty] | -40.6194 | 101.7956 | 3621.1905 | [5 empty] | 165.4792 | 278.217 | 61.0447 | [7 empty] | -39.8143 | 101.3903 | 0.9013 | 3615.7788 | 0.2447 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -43.6843 | 124.376 | 26.2492 | 3492.1068 | 10.3514 | [6 empty] | 167.5249 | 280.7376 | 71.4882 | [5 empty] | -40.4198 | 98.3306 | 3713.9183 | [5 empty] | 167.4467 | 278.9547 | 71.5907 | [7 empty] | -39.5834 | 97.7754 | 1.0039 | 3712.5329 | 0.2501 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -43.1078 | 107.8818 | 16.4775 | 3873.2315 | 9.5962 | [6 empty] | 171.1715 | 282.1266 | 91.4235 | [5 empty] | -40.0389 | 91.6926 | 3905.4759 | [5 empty] | 171.439 | 280.9409 | 90.6929 | [7 empty] | -39.17 | 91.5413 | 0.882 | 3894.1116 | 0.2547 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -41.9581 | 85.5149 | 6.0679 | 4534.1293 | 9.4302 | [6 empty] | 177.885 | 284.6839 | 128.1253 | [5 empty] | -39.3745 | 80.0245 | 4293.266 | [5 empty] | 177.8468 | 283.0963 | 130.0094 | [7 empty] | -38.7889 | 78.9318 | 1.2398 | 4319.0163 | 0.2857 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -40.1652 | 59.3207 | 2.4134 | 5612.6599 | 9.4945 | [6 empty] | 189.8359 | 289.236 | 193.4585 | [5 empty] | -38.2979 | 60.8496 | 5111.5498 | [5 empty] | 190.2916 | 287.912 | 193.4325 | [7 empty] | -37.344 | 60.3643 | 1.0703 | 5113.0008 | 0.2992 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -38.5923 | 29.7942 | 2.5283 | 7549.6604 | 9.3078 | [6 empty] | 210.7152 | 297.1891 | 307.6015 | [5 empty] | -36.6893 | 31.4588 | 7081.7122 | [5 empty] | 211.3342 | 296.2123 | 306.9883 | [7 empty] | -35.7994 | 31.2099 | 0.924 | 7073.0751 | 0.3075 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -36.7262 | -0.0946 | 10.1932 | 11445.8394 | 9.8188 | [6 empty] | 246.8119 | 310.9385 | 504.9355 | [5 empty] | -34.5217 | -10.0466 | 15003.7635 | [5 empty] | 246.8797 | 309.8293 | 503.7779 | [7 empty] | -33.9589 | -10.2241 | 0.5901 | 15008.1638 | 0.2987 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -35.1661 | -29.4868 | 33.5777 | 24771.8125 | 14.0921 | [6 empty] | 308.2574 | 334.3435 | 840.8462 | [5 empty] | -31.9923 | -62.9142 | 4.391e+18 | [5 empty] | 309.6749 | 335.0015 | 842.9327 | [7 empty] | -31.6428 | -63.0679 | 0.3818 | 4.391e+18 | 0.2407 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -68.9097 | 152.7012 | 24.1318 | 3404.8192 | 6.1987 | [6 empty] | 255.4544 | 471.8892 | 96.33 | [5 empty] | -63.4822 | 129.1877 | 3679.9242 | [5 empty] | 257.462 | 472.45 | 97.3752 | [7 empty] | -62.5679 | 128.8674 | 0.9687 | 3678.319 | 0.176 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -68.8432 | 150.4515 | 23.056 | 3443.3539 | 5.7822 | [6 empty] | 256.2706 | 472.2001 | 100.7921 | [5 empty] | -63.3869 | 128.0504 | 3703.7653 | [5 empty] | 258.446 | 472.7896 | 102.7088 | [7 empty] | -62.4403 | 127.5041 | 1.0929 | 3706.7699 | 0.1843 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -67.5772 | 142.7984 | 17.8668 | 3573.3987 | 4.6148 | [6 empty] | 258.1268 | 472.9071 | 110.9395 | [5 empty] | -63.172 | 125.4832 | 3758.7853 | [5 empty] | 260.631 | 473.5724 | 112.2971 | [7 empty] | -62.032 | 125.0727 | 1.2117 | 3757.0733 | 0.223 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -66.5357 | 128.3107 | 8.6627 | 3862.6788 | 3.5616 | [6 empty] | 261.7734 | 474.2961 | 130.8748 | [5 empty] | -62.7571 | 120.5155 | 3870.2169 | [5 empty] | 264.4211 | 474.8049 | 130.9231 | [7 empty] | -61.411 | 120.3947 | 1.3516 | 3859.3338 | 0.294 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -64.8017 | 108.3125 | 4.3262 | 4348.671 | 3.8511 | [6 empty] | 268.487 | 476.8534 | 167.5766 | [5 empty] | -62.0171 | 111.6234 | 4087.5287 | [5 empty] | 271.5001 | 478.0859 | 170.6396 | [7 empty] | -60.9236 | 110.9266 | 1.2968 | 4095.3906 | 0.2363 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -62.3771 | 84.4442 | 12.2187 | 5104.6025 | 4.6608 | [6 empty] | 280.4379 | 481.4055 | 232.9098 | [5 empty] | -60.7717 | 96.557 | 4516.6278 | [5 empty] | 283.3094 | 481.9821 | 233.3459 | [7 empty] | -59.4148 | 96.3763 | 1.3688 | 4505.5738 | 0.3091 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -59.9673 | 56.8049 | 15.5728 | 6355.261 | 5.0992 | [6 empty] | 301.3171 | 489.3586 | 347.0528 | [5 empty] | -58.7931 | 72.3334 | 5416.7001 | [5 empty] | 304.6212 | 490.3293 | 348.638 | [7 empty] | -57.4763 | 72.0195 | 1.3537 | 5410.0842 | 0.3195 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -57.1613 | 28.0929 | 7.7242 | 8434.2047 | 3.987 | [6 empty] | 337.4139 | 503.108 | 544.3868 | [5 empty] | -55.8652 | 35.7076 | 7628.3425 | [5 empty] | 340.2562 | 503.3798 | 547.1541 | [7 empty] | -54.7278 | 35.1168 | 1.2817 | 7644.537 | 0.3266 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -54.5244 | -0.9576 | 14.394 | 12635.6295 | 6.0725 | [6 empty] | 398.8593 | 526.513 | 880.2975 | [5 empty] | -51.9569 | -15.1207 | 17525.5225 | [5 empty] | 402.5098 | 527.6796 | 885.2221 | [7 empty] | -50.9683 | -15.6929 | 1.1423 | 17620.3992 | 0.4764 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 190.1991 | 38.1514 | 93.1753 | 2244.3827 | 14.9466 | [6 empty] | 80.7961 | 42.4184 | 11.0949 | [5 empty] | 97.8857 | 25.5077 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.7092 | 41.9186 | 11.3864 | [7 empty] | 96.7449 | 25.0436 | 1.2316 | 2244.3827 | 0.3319 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 178.1223 | 22.1752 | 85.2176 | 2244.3827 | 15.0432 | [6 empty] | 82.6523 | 43.1254 | 21.2422 | [5 empty] | 93.0188 | 17.7666 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.6434 | 42.6361 | 22.0344 | [7 empty] | 91.6887 | 16.9012 | 1.5869 | 2244.3827 | 0.5133 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 157.1446 | -4.3933 | 72.8798 | 2244.3827 | 15.4212 | [6 empty] | 86.2989 | 44.5144 | 41.1775 | [5 empty] | 84.8064 | 4.475 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.5208 | 44.145 | 40.213 | [7 empty] | 84.6964 | 4.8752 | 0.4151 | 2244.3827 | 0.2221 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 134.5561 | -34.355 | 64.4003 | 6730.2644 | 15.5979 | [6 empty] | 93.0125 | 47.0717 | 77.8793 | [5 empty] | 73.0892 | -15.14 | 6430.1261 | [5 empty] | 91.9781 | 46.5212 | 78.3636 | [7 empty] | 72.1205 | -15.7707 | 1.156 | 6622.0635 | 0.2852 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 114.3854 | -63.0103 | 59.9108 | 23007.8636 | 15.4836 | [6 empty] | 104.9634 | 51.6238 | 143.2125 | [5 empty] | 58.8648 | -40.4989 | 39219.1032 | [5 empty] | 103.9722 | 51.184 | 144.3882 | [7 empty] | 57.7127 | -41.1865 | 1.3417 | 50806.048 | 0.2755 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 96.0885 | -90.3594 | 55.8589 | 1.0063e+18 | 14.9413 | [6 empty] | 125.8426 | 59.5769 | 257.3556 | [5 empty] | 44.0663 | -70.0148 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.6898 | 59.4148 | 257.9212 | [7 empty] | 43.9123 | -70.2417 | 0.2742 | 2.9273e+18 | 0.0697 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 81.6525 | -114.3422 | 52.4835 | 2.9273e+18 | 13.8587 | [6 empty] | 161.9394 | 73.3263 | 454.6895 | [5 empty] | 30.5207 | -102.5074 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.9338 | 73.2305 | 457.1482 | [7 empty] | 30.2047 | -102.9163 | 0.5168 | 2.9273e+18 | 0.0954 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 69.8533 | -135.6953 | 50.7302 | 2.9273e+18 | 11.6595 | [6 empty] | 223.3848 | 96.7313 | 790.6003 | [5 empty] | 19.1741 | -137.9699 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 224.1669 | 97.0462 | 795.7311 | [7 empty] | 18.9831 | -138.4164 | 0.4856 | 2.9273e+18 | 0.0938 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 187.032 | 45.9329 | 92.1136 | 2244.3827 | 15.601 | [6 empty] | 81.1834 | 44.6602 | 7.1568 | [5 empty] | 96.1452 | 30.95 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.8723 | 44.893 | 7.5097 | [7 empty] | 96.6916 | 30.6929 | 0.6039 | 2244.3827 | 0.3576 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 183.0792 | 40.9845 | 90.0919 | 2244.3827 | 15.2736 | [6 empty] | 81.9997 | 44.9711 | 11.6189 | [5 empty] | 94.023 | 27.3629 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.2067 | 44.9651 | 11.9099 | [7 empty] | 94.2364 | 27.0665 | 0.3652 | 2244.3827 | 0.2669 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 171.9854 | 25.282 | 82.6265 | 2244.3827 | 15.3838 | [6 empty] | 83.8558 | 45.6782 | 21.7663 | [5 empty] | 89.5453 | 19.736 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.0203 | 45.6738 | 21.7513 | [7 empty] | 89.8611 | 19.7019 | 0.3176 | 2244.3827 | 0.0605 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 152.4591 | -1.0262 | 70.9322 | 2244.3827 | 15.7655 | [6 empty] | 87.5024 | 47.0672 | 41.7016 | [5 empty] | 81.934 | 6.562 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.5916 | 47.0911 | 41.2276 | [7 empty] | 82.2927 | 6.8724 | 0.4743 | 2244.3827 | 0.1473 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 131.1971 | -31.0089 | 62.865 | 6464.0621 | 15.9302 | [6 empty] | 94.216 | 49.6244 | 78.4034 | [5 empty] | 70.954 | -13.0431 | 6233.1082 | [5 empty] | 94.3112 | 49.645 | 77.6143 | [7 empty] | 71.4052 | -12.6367 | 0.6073 | 6126.0176 | 0.1476 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 111.9985 | -59.9763 | 58.5915 | 19563.4009 | 15.8185 | [6 empty] | 106.1669 | 54.1766 | 143.7366 | [5 empty] | 57.4373 | -38.6212 | 29590.6243 | [5 empty] | 105.0955 | 53.7112 | 145.4793 | [7 empty] | 56.0504 | -39.5293 | 1.6578 | 36995.8106 | 0.3432 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 94.3623 | -87.7705 | 54.6713 | 6.4036e+17 | 15.2814 | [6 empty] | 127.0462 | 62.1296 | 257.8796 | [5 empty] | 43.1673 | -68.5864 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.6323 | 61.8586 | 259.1946 | [7 empty] | 42.6772 | -69.0486 | 0.6737 | 2.9273e+18 | 0.1462 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 80.3153 | -112.2412 | 51.4846 | 2.9273e+18 | 14.2012 | [6 empty] | 163.1429 | 75.8791 | 455.2136 | [5 empty] | 29.9412 | -101.6057 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 162.8721 | 75.7383 | 458.5476 | [7 empty] | 29.3256 | -102.1624 | 0.8299 | 2.9273e+18 | 0.1576 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 68.7689 | -133.9624 | 50.1245 | 2.9273e+18 | 11.9018 | [6 empty] | 224.5883 | 99.284 | 791.1243 | [5 empty] | 18.7692 | -137.4971 | 4.391e+18 | [5 empty] | 225.4123 | 99.9544 | 798.2931 | [7 empty] | 18.2624 | -138.0662 | 0.7621 | 2.9273e+18 | 0.1929 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 162.8573 | 54.5088 | 77.6893 | 2244.3827 | 17.1208 | [6 empty] | 83.9204 | 50.4654 | 8.3485 | [5 empty] | 87.724 | 34.745 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.6121 | 50.4311 | 8.6289 | [7 empty] | 87.063 | 34.5713 | 0.6835 | 2244.3827 | 0.1699 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 159.4991 | 49.9533 | 75.8639 | 2244.3827 | 16.744 | [6 empty] | 84.7366 | 50.7763 | 12.8107 | [5 empty] | 85.964 | 31.3006 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.2608 | 50.6459 | 12.4467 | [7 empty] | 85.5782 | 31.5853 | 0.4794 | 2244.3827 | 0.3075 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 151.1183 | 34.9936 | 69.7801 | 2244.3827 | 16.6168 | [6 empty] | 86.5928 | 51.4833 | 22.958 | [5 empty] | 82.2211 | 23.9283 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.5426 | 51.1527 | 23.3157 | [7 empty] | 80.8278 | 23.6075 | 1.4297 | 2244.3827 | 0.2527 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 135.6091 | 9.3927 | 59.8648 | 2244.3827 | 16.9517 | [6 empty] | 90.2394 | 52.8723 | 42.8933 | [5 empty] | 75.767 | 11.0424 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.5248 | 52.6558 | 43.0337 | [7 empty] | 74.9032 | 10.8937 | 0.8765 | 2244.3827 | 0.1553 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 118.3122 | -20.5805 | 53.4532 | 5899.2684 | 17.1966 | [6 empty] | 96.953 | 55.4295 | 79.5951 | [5 empty] | 66.2505 | -8.4634 | 5868.7628 | [5 empty] | 96.358 | 55.2307 | 78.1223 | [7 empty] | 66.2456 | -7.8013 | 0.6621 | 5756.7675 | 0.2474 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 102.2173 | -50.2922 | 50.5775 | 14105.3507 | 17.1894 | [6 empty] | 108.9038 | 59.9817 | 144.9283 | [5 empty] | 54.1987 | -34.4083 | 20015.5977 | [5 empty] | 107.9504 | 59.5405 | 143.4671 | [7 empty] | 53.9391 | -34.12 | 0.388 | 19791.4994 | 0.1397 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 86.9208 | -79.2857 | 47.9363 | 6.4036e+17 | 16.7358 | [6 empty] | 129.7831 | 67.9347 | 259.0714 | [5 empty] | 41.0795 | -65.2692 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.3197 | 67.875 | 256.5574 | [7 empty] | 41.2073 | -64.6353 | 0.6467 | 2.9273e+18 | 0.137 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 74.4553 | -105.1045 | 46.2199 | 2.9273e+18 | 15.5452 | [6 empty] | 165.8798 | 81.6842 | 456.4054 | [5 empty] | 28.5855 | -99.4267 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.0923 | 81.4369 | 454.958 | [7 empty] | 28.3396 | -99.2627 | 0.2956 | 2.9273e+18 | 0.0842 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 63.9179 | -127.9599 | 46.8381 | 2.9273e+18 | 12.8447 | [6 empty] | 227.3253 | 105.0891 | 792.3161 | [5 empty] | 17.8286 | -136.3019 | 4.391e+18 | [5 empty] | 227.488 | 105.6137 | 794.8386 | [7 empty] | 17.4615 | -136.4274 | 0.3879 | 2.9273e+18 | 0.1513 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 127.2531 | 67.8022 | 59.6729 | 2244.3827 | 19.8531 | [6 empty] | 89.2973 | 61.87 | 10.6899 | [5 empty] | 73.7823 | 41.312 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.6296 | 61.6363 | 10.4726 | [7 empty] | 74.8721 | 41.2034 | 1.0952 | 2244.3827 | 0.2904 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 124.6406 | 63.8103 | 58.1126 | 2244.3827 | 19.5731 | [6 empty] | 90.1136 | 62.181 | 15.152 | [5 empty] | 72.5167 | 38.1163 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.3652 | 61.8946 | 14.8537 | [7 empty] | 73.5814 | 38.0373 | 1.0677 | 2244.3827 | 0.2766 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 119.3912 | 50.0799 | 53.0659 | 2244.3827 | 19.1504 | [6 empty] | 91.9697 | 62.888 | 25.2993 | [5 empty] | 69.7942 | 31.2086 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.5759 | 62.4243 | 25.4108 | [7 empty] | 69.8799 | 30.8335 | 0.3848 | 2244.3827 | 0.268 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 108.7983 | 25.918 | 44.356 | 2244.3826 | 19.2304 | [6 empty] | 95.6163 | 64.277 | 45.2346 | [5 empty] | 64.9985 | 18.9161 | 1919.1079 | [5 empty] | 95.1961 | 63.8162 | 45.3278 | [7 empty] | 65.0166 | 18.5465 | 0.37 | 1912.8159 | 0.2351 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 96.665 | -3.4789 | 39.1158 | 5276.1863 | 19.5116 | [6 empty] | 102.3299 | 66.8342 | 81.9364 | [5 empty] | 57.6869 | -0.1982 | 5377.2515 | [5 empty] | 101.42 | 66.1935 | 81.1694 | [7 empty] | 57.5183 | -0.2185 | 0.1699 | 5375.4068 | 0.154 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 84.9824 | -33.7349 | 37.6877 | 10131.6266 | 19.493 | [6 empty] | 114.2808 | 71.3864 | 147.2697 | [5 empty] | 48.0024 | -26.4654 | 13359.4666 | [5 empty] | 113.6663 | 70.7644 | 147.7565 | [7 empty] | 47.783 | -27.0777 | 0.6504 | 13827.5078 | 0.2373 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 73.2563 | -64.1034 | 36.7559 | 73503.2805 | 18.7444 | [6 empty] | 135.1601 | 79.3394 | 261.4127 | [5 empty] | 36.9084 | -58.642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.0973 | 78.8373 | 263.5987 | [7 empty] | 35.8359 | -59.4616 | 1.3498 | 2.9273e+18 | 0.3158 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 63.4117 | -91.6551 | 37.7184 | 2.9273e+18 | 16.9855 | [6 empty] | 171.2568 | 93.0889 | 458.7467 | [5 empty] | 25.8223 | -94.7717 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 170.7015 | 92.7012 | 460.0106 | [7 empty] | 25.4501 | -95.1432 | 0.5259 | 2.9273e+18 | 0.1333 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 54.6089 | -116.2521 | 42.3816 | 2.9273e+18 | 14.2248 | [6 empty] | 232.7022 | 116.4938 | 794.6574 | [5 empty] | 15.9203 | -133.5551 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.8067 | 116.8197 | 799.73 | [7 empty] | 15.3622 | -134.0047 | 0.7167 | 4.391e+18 | 0.1624 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 87.9737 | 83.7702 | 46.8449 | 2244.3827 | 21.3961 | [6 empty] | 99.1966 | 82.8666 | 15.0003 | [5 empty] | 54.2455 | 51.261 | 2244.3827 | [5 empty] | 98.2996 | 82.0834 | 15.8497 | [7 empty] | 53.7278 | 50.3851 | 1.0175 | 2244.3827 | 0.4935 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 86.1152 | 80.3255 | 45.625 | 2244.3827 | 21.2408 | [6 empty] | 100.0128 | 83.1775 | 19.4625 | [5 empty] | 53.4914 | 48.4299 | 2244.3827 | [5 empty] | 99.2198 | 82.6922 | 19.5853 | [7 empty] | 52.9577 | 48.1944 | 0.5833 | 2244.3827 | 0.1685 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 83.4214 | 68.0447 | 40.7788 | 2244.3827 | 20.6144 | [6 empty] | 101.869 | 83.8845 | 29.6098 | [5 empty] | 51.8474 | 42.2379 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.9693 | 83.325 | 30.2321 | [7 empty] | 51.103 | 41.6563 | 0.9446 | 2186.9392 | 0.2829 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 76.997 | 45.8855 | 31.8285 | 3050.7764 | 20.1744 | [6 empty] | 105.5156 | 85.2735 | 49.5451 | [5 empty] | 48.8769 | 30.9754 | 3215.3608 | [5 empty] | 104.6421 | 84.8539 | 50.0215 | [7 empty] | 48.0604 | 30.5719 | 0.9108 | 3263.3532 | 0.2304 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 69.5598 | 17.8723 | 25.8941 | 4799.0348 | 20.0792 | [6 empty] | 112.2291 | 87.8308 | 86.2469 | [5 empty] | 44.1573 | 12.8508 | 4872.7804 | [5 empty] | 111.6557 | 87.5502 | 86.703 | [7 empty] | 43.6225 | 12.5175 | 0.6301 | 4921.1325 | 0.1852 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 62.2464 | -12.143 | 24.7389 | 7791.3541 | 19.7417 | [6 empty] | 124.18 | 92.3829 | 151.5801 | [5 empty] | 37.5305 | -13.2099 | 9293.0661 | [5 empty] | 123.5397 | 92.0085 | 151.2979 | [7 empty] | 37.2331 | -13.2944 | 0.3092 | 9343.1614 | 0.1126 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 54.3815 | -43.3215 | 25.2253 | 17535.1738 | 18.8695 | [6 empty] | 145.0593 | 100.336 | 265.7232 | [5 empty] | 29.381 | -46.6821 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 144.471 | 99.9148 | 269.672 | [7 empty] | 28.4532 | -47.9841 | 1.5988 | 6.4036e+17 | 0.4086 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 47.5444 | -72.4477 | 29.9441 | 6.4036e+17 | 17.4847 | [6 empty] | 181.156 | 114.0854 | 463.0571 | [5 empty] | 20.6203 | -85.5528 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 180.7314 | 114.0373 | 465.8431 | [7 empty] | 19.9722 | -86.0634 | 0.8251 | 2.9273e+18 | 0.2028 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 41.0385 | -98.7797 | 40.6679 | 2.9273e+18 | 15.3917 | [6 empty] | 242.6015 | 137.4904 | 798.9679 | [5 empty] | 12.2925 | -127.5467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 243.023 | 138.6427 | 799.2103 | [7 empty] | 12.0223 | -127.188 | 0.4491 | 2.9273e+18 | 0.2423 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 49.7535 | 100.9496 | 40.8892 | 2244.3827 | 19.4395 | [6 empty] | 116.8183 | 120.2428 | 22.6734 | [5 empty] | 30.4452 | 64.9063 | 2647.4762 | [5 empty] | 116.1928 | 119.2536 | 22.9005 | [7 empty] | 30.6584 | 64.3861 | 0.5622 | 1970.0692 | 0.302 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 48.5702 | 97.9624 | 39.9641 | 2244.3826 | 19.3042 | [6 empty] | 117.6345 | 120.5537 | 27.1356 | [5 empty] | 30.0956 | 62.5248 | 1926.5545 | [5 empty] | 116.7577 | 119.4431 | 28.1827 | [7 empty] | 29.9298 | 61.5412 | 0.9975 | 1915.3813 | 0.4234 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 47.5749 | 87.134 | 35.0109 | 1962.8794 | 18.7438 | [6 empty] | 119.4907 | 121.2607 | 37.2829 | [5 empty] | 29.3236 | 57.2566 | 2984.8226 | [5 empty] | 118.9609 | 120.3115 | 38.1266 | [7 empty] | 29.4601 | 56.4034 | 0.8641 | 3005.4346 | 0.4155 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 44.1538 | 67.2167 | 25.5851 | 3338.9937 | 18.2039 | [6 empty] | 123.1373 | 122.6497 | 57.2182 | [5 empty] | 27.8934 | 47.4632 | 3457.7123 | [5 empty] | 122.6453 | 121.6361 | 56.5044 | [7 empty] | 28.4645 | 47.323 | 0.588 | 3439.7191 | 0.3617 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 40.2563 | 41.2068 | 17.8516 | 4486.9417 | 18.1144 | [6 empty] | 129.8508 | 125.2069 | 93.92 | [5 empty] | 25.5232 | 31.1264 | 4469.4893 | [5 empty] | 129.6576 | 124.6107 | 94.1793 | [7 empty] | 25.7996 | 30.6941 | 0.5131 | 4484.9747 | 0.3885 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 36.4737 | 12.2935 | 15.6489 | 6422.1165 | 18.0089 | [6 empty] | 141.8017 | 129.7591 | 159.2532 | [5 empty] | 21.9786 | 6.3963 | 6904.2767 | [5 empty] | 140.9346 | 129.193 | 160.6243 | [7 empty] | 21.3236 | 5.6651 | 0.9816 | 7027.1313 | 0.3853 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 32.0096 | -18.7871 | 17.0932 | 10679.6053 | 17.5031 | [6 empty] | 162.681 | 137.7121 | 273.3963 | [5 empty] | 17.241 | -27.3934 | 19242.541 | [5 empty] | 162.4856 | 137.6223 | 277.1126 | [7 empty] | 16.5889 | -28.463 | 1.2527 | 20699.1219 | 0.3957 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 28.0903 | -48.8243 | 25.9985 | 30413.8533 | 16.8871 | [6 empty] | 198.7777 | 151.4616 | 470.7303 | [5 empty] | 11.6393 | -68.9561 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 199.3499 | 151.9919 | 470.4812 | [7 empty] | 11.7872 | -68.6766 | 0.3161 | 2.9273e+18 | 0.1106 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 24.014 | -76.6214 | 42.7994 | 2.9273e+18 | 15.7368 | [6 empty] | 260.2231 | 174.8665 | 806.641 | [5 empty] | 5.7962 | -115.35 | 4.391e+18 | [5 empty] | 261.1471 | 176.3441 | 810.7512 | [7 empty] | 5.3429 | -115.3553 | 0.4533 | 4.391e+18 | 0.2643 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 14.7678 | 118.3997 | 37.5063 | 1924.529 | 16.3247 | [6 empty] | 147.6049 | 185.5423 | 36.0791 | [5 empty] | 4.3583 | 82.3668 | 3121.3145 | [5 empty] | 147.2865 | 184.1159 | 35.3706 | [7 empty] | 5.2255 | 82.1686 | 0.8896 | 3104.8272 | 0.3873 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 14.1464 | 115.7658 | 36.6661 | 1900.0172 | 16.116 | [6 empty] | 148.4212 | 185.8532 | 40.5412 | [5 empty] | 4.2573 | 80.4584 | 3180.0434 | [5 empty] | 148.1019 | 184.446 | 39.7733 | [7 empty] | 5.113 | 80.2842 | 0.8732 | 3163.202 | 0.3856 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 14.1961 | 106.2836 | 31.7569 | 3033.7069 | 15.4741 | [6 empty] | 150.2773 | 186.5602 | 50.6885 | [5 empty] | 4.0318 | 76.1973 | 3317.2332 | [5 empty] | 148.9406 | 184.7302 | 50.7546 | [7 empty] | 4.0655 | 75.6267 | 0.5715 | 3324.453 | 0.258 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 12.6637 | 88.5814 | 22.3681 | 3494.4468 | 14.784 | [6 empty] | 153.9239 | 187.9492 | 70.6238 | [5 empty] | 3.605 | 68.1298 | 3604.1206 | [5 empty] | 152.4874 | 186.4857 | 69.3145 | [7 empty] | 3.4759 | 68.243 | 0.1717 | 3594.0492 | 0.1889 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 11.1337 | 64.8581 | 13.4531 | 4294.0829 | 14.5559 | [6 empty] | 160.6375 | 190.5065 | 107.3256 | [5 empty] | 2.8701 | 54.2422 | 4202.2472 | [5 empty] | 159.5318 | 189.3677 | 107.4503 | [7 empty] | 2.6228 | 53.8394 | 0.4726 | 4219.5444 | 0.2018 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 9.8594 | 37.6474 | 9.8202 | 5600.486 | 14.8199 | [6 empty] | 172.5884 | 195.0586 | 172.6589 | [5 empty] | 1.7027 | 32.1789 | 5530.5995 | [5 empty] | 172.0409 | 194.1371 | 173.1201 | [7 empty] | 1.7643 | 31.6684 | 0.5142 | 5561.1384 | 0.2259 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | 6.5254 | -22.4984 | 21.9496 | 13538.2453 | 14.8701 | [6 empty] | 229.5644 | 216.7611 | 484.1359 | [5 empty] | -2.2549 | -42.6153 | 187015.9992 | [5 empty] | 229.3227 | 216.889 | 481.976 | [7 empty] | -2.268 | -42.1013 | 0.5142 | 142727.7506 | 0.1511 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | 4.7032 | -51.2232 | 43.1548 | 49788.8767 | 14.9392 | [6 empty] | 291.0098 | 240.166 | 820.0466 | [5 empty] | -4.9362 | -93.2877 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 291.6984 | 242.0434 | 824.2081 | [7 empty] | -5.6201 | -93.1941 | 0.6903 | 4.391e+18 | 0.3854 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -16.1427 | 135.5153 | 32.3456 | 3043.6681 | 12.0708 | [6 empty] | 200.8299 | 298.4341 | 59.2551 | [5 empty] | -22.5382 | 103.8082 | 3397.1482 | [5 empty] | 201.4661 | 297.0731 | 58.3659 | [7 empty] | -21.2479 | 103.6498 | 1.3 | 3380.5544 | 0.4032 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -16.3915 | 133.1332 | 31.3993 | 3090.1579 | 11.7484 | [6 empty] | 201.6462 | 298.745 | 63.7172 | [5 empty] | -22.5193 | 102.3376 | 3433.6834 | [5 empty] | 202.1939 | 297.3402 | 62.3897 | [7 empty] | -21.234 | 102.3165 | 1.2854 | 3413.5661 | 0.4237 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -15.7678 | 124.8022 | 26.6296 | 3244.3023 | 10.8732 | [6 empty] | 203.5023 | 299.452 | 73.8646 | [5 empty] | -22.477 | 99.0316 | 3518.5307 | [5 empty] | 203.6482 | 297.8 | 73.0484 | [7 empty] | -21.4266 | 98.8053 | 1.0745 | 3505.6208 | 0.3369 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -16.1375 | 109.1021 | 17.5673 | 3588.6487 | 9.9186 | [6 empty] | 207.1489 | 300.841 | 93.7999 | [5 empty] | -22.3966 | 92.6877 | 3692.768 | [5 empty] | 207.3281 | 299.6937 | 92.189 | [7 empty] | -21.5189 | 92.8379 | 0.8905 | 3673.0448 | 0.3163 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -16.2017 | 87.6432 | 8.624 | 4172.9661 | 9.5932 | [6 empty] | 213.8625 | 303.3983 | 130.5017 | [5 empty] | -22.2577 | 81.5034 | 4041.9459 | [5 empty] | 214.5177 | 302.1638 | 129.2967 | [7 empty] | -21.0519 | 81.4187 | 1.2088 | 4022.8944 | 0.3964 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -15.8676 | 62.4538 | 6.1959 | 5094.2747 | 9.6719 | [6 empty] | 225.8134 | 307.9504 | 195.8349 | [5 empty] | -22.0364 | 63.0323 | 4765.2099 | [5 empty] | 225.7941 | 306.4645 | 195.459 | [7 empty] | -21.304 | 62.6534 | 0.8246 | 4764.2651 | 0.2692 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -15.8969 | 33.791 | 5.8638 | 6654.7391 | 9.6376 | [6 empty] | 246.6926 | 315.9035 | 309.9779 | [5 empty] | -21.717 | 34.5051 | 6427.9536 | [5 empty] | 246.998 | 314.8103 | 309.8504 | [7 empty] | -21.0225 | 34.1356 | 0.7867 | 6433.9344 | 0.2988 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -15.6137 | 4.449 | 12.0842 | 9439.2593 | 10.0737 | [6 empty] | 282.7894 | 329.6529 | 507.3119 | [5 empty] | -21.318 | -6.2041 | 12019.5771 | [5 empty] | 282.9501 | 328.1468 | 503.0158 | [7 empty] | -20.2979 | -5.8981 | 1.065 | 11855.2825 | 0.5419 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -15.6054 | -24.4508 | 34.6683 | 16137.6747 | 11.4578 | [6 empty] | 344.2348 | 353.0579 | 843.2226 | [5 empty] | -20.9313 | -58.7076 | 4.391e+18 | [5 empty] | 346.3146 | 353.843 | 847.7651 | [7 empty] | -20.4846 | -59.2171 | 0.6775 | 4.391e+18 | 0.3319 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -43.6039 | 152.3934 | 23.7546 | 3225.8273 | 7.4725 | [6 empty] | 291.4319 | 490.6036 | 98.7064 | [5 empty] | -49.5677 | 129.3997 | 3565.9361 | [5 empty] | 292.7616 | 490.2615 | 97.292 | [7 empty] | -48.5905 | 129.5705 | 0.9921 | 3551.9699 | 0.2693 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -43.5807 | 150.216 | 22.7072 | 3261.2439 | 7.0277 | [6 empty] | 292.2481 | 490.9145 | 103.1685 | [5 empty] | -49.5065 | 128.2956 | 3588.4834 | [5 empty] | 294.7936 | 491.0798 | 102.6259 | [7 empty] | -48.0817 | 128.2539 | 1.4254 | 3575.0761 | 0.3366 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -42.6598 | 142.9162 | 18.3815 | 3381.1186 | 5.7985 | [6 empty] | 294.1043 | 491.6215 | 113.3159 | [5 empty] | -49.3685 | 125.8027 | 3640.4628 | [5 empty] | 295.8826 | 491.3138 | 114.2437 | [7 empty] | -48.3088 | 125.3687 | 1.1451 | 3638.1565 | 0.2186 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -42.3355 | 128.9887 | 10.4876 | 3647.4544 | 4.3463 | [6 empty] | 297.7509 | 493.0105 | 133.2512 | [5 empty] | -49.1017 | 120.9757 | 3745.5183 | [5 empty] | 299.3322 | 492.4572 | 133.2284 | [7 empty] | -48.012 | 120.7389 | 1.1152 | 3738.2193 | 0.2432 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -41.5453 | 109.6917 | 7.5546 | 4088.1639 | 4.0886 | [6 empty] | 304.4644 | 495.5678 | 169.953 | [5 empty] | -48.6257 | 112.3258 | 3949.6354 | [5 empty] | 307.429 | 496.2086 | 170.5952 | [7 empty] | -47.2595 | 112.0856 | 1.3872 | 3941.2726 | 0.3123 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -40.2186 | 86.5961 | 13.4105 | 4760.5943 | 4.7352 | [6 empty] | 316.4153 | 500.1199 | 235.2862 | [5 empty] | -47.8239 | 97.6415 | 4350.0549 | [5 empty] | 318.0599 | 499.9716 | 236.5713 | [7 empty] | -46.9709 | 97.2039 | 0.9587 | 4352.0776 | 0.198 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -39.0467 | 59.7309 | 16.0842 | 5838.6464 | 5.2327 | [6 empty] | 337.2946 | 508.073 | 349.4292 | [5 empty] | -46.5485 | 73.9585 | 5179.1894 | [5 empty] | 339.3685 | 507.8224 | 352.2778 | [7 empty] | -45.5771 | 73.1844 | 1.242 | 5195.1995 | 0.2669 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -37.5182 | 31.5686 | 9.598 | 7540.6587 | 4.5757 | [6 empty] | 373.3913 | 521.8224 | 546.7632 | [5 empty] | -44.6587 | 37.9823 | 7149.9518 | [5 empty] | 376.1281 | 522.5327 | 547.8953 | [7 empty] | -43.6541 | 37.8043 | 1.0202 | 7137.3212 | 0.2973 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -36.1385 | 3.0625 | 16.4569 | 10607.4069 | 6.467 | [6 empty] | 434.8368 | 545.2274 | 882.6739 | [5 empty] | -42.136 | -12.2626 | 14785.1742 | [5 empty] | 437.719 | 545.7343 | 884.2194 | [7 empty] | -41.1505 | -12.4877 | 1.0109 | 14740.6577 | 0.4215 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 219.9108 | 45.3528 | 88.5682 | 2244.3827 | 12.8582 | [6 empty] | 142.9951 | 74.7724 | 15.2033 | [5 empty] | 131.8251 | 36.1206 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.9993 | 74.1606 | 15.5495 | [7 empty] | 131.3255 | 35.6513 | 0.6854 | 2244.3827 | 0.3148 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 209.3433 | 31.3879 | 81.4172 | 2244.3827 | 13.4092 | [6 empty] | 144.8512 | 75.4795 | 25.3506 | [5 empty] | 127.9364 | 30.0887 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.8611 | 74.9653 | 25.5184 | [7 empty] | 127.3539 | 29.7911 | 0.6541 | 2244.3827 | 0.1838 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 189.9268 | 7.1632 | 70.0063 | 2244.3827 | 14.3495 | [6 empty] | 148.4978 | 76.8685 | 45.2859 | [5 empty] | 120.957 | 19.1654 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.8578 | 76.4782 | 44.6269 | [7 empty] | 121.0266 | 19.3328 | 0.1813 | 2244.3827 | 0.1301 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 167.7527 | -21.512 | 62.2526 | 2244.3827 | 14.5329 | [6 empty] | 155.2114 | 79.4257 | 81.9877 | [5 empty] | 109.9918 | 1.7058 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.3994 | 78.9646 | 82.6041 | [7 empty] | 109.3687 | 1.1816 | 0.8142 | 2244.3827 | 0.2126 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 146.6616 | -50.2757 | 58.4643 | 8991.5223 | 14.1494 | [6 empty] | 167.1623 | 83.9779 | 147.3209 | [5 empty] | 94.8537 | -23.1831 | 7048.2912 | [5 empty] | 166.3231 | 83.5067 | 147.3743 | [7 empty] | 94.4341 | -23.4567 | 0.5009 | 7118.3284 | 0.1328 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 126.4173 | -78.7677 | 55.1864 | 47297.4963 | 13.29 | [6 empty] | 188.0415 | 91.9309 | 261.4639 | [5 empty] | 76.6607 | -54.8969 | 55425.9739 | [5 empty] | 188.2787 | 91.8832 | 261.3472 | [7 empty] | 76.9446 | -54.9183 | 0.2847 | 54547.9889 | 0.0459 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 109.6615 | -104.2481 | 53.507 | 6.4036e+17 | 11.8482 | [6 empty] | 224.1383 | 105.6804 | 458.7979 | [5 empty] | 57.6656 | -91.622 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 224.1387 | 105.6216 | 455.634 | [7 empty] | 58.2238 | -91.096 | 0.767 | 2.9273e+18 | 0.1182 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 95.3897 | -127.2524 | 55.3013 | 2.9273e+18 | 10.0313 | [6 empty] | 285.5837 | 129.0853 | 794.7086 | [5 empty] | 40.2551 | -131.5432 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 285.7914 | 129.5113 | 794.9422 | [7 empty] | 40.1684 | -131.4379 | 0.1364 | 2.9273e+18 | 0.0851 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 217.0466 | 51.9759 | 87.5034 | 2244.3827 | 13.6475 | [6 empty] | 143.3824 | 77.0143 | 11.2652 | [5 empty] | 130.3433 | 40.1695 | 2244.3827 | [5 empty] | 141.7156 | 76.2732 | 11.9356 | [7 empty] | 128.9372 | 39.5572 | 1.5337 | 2244.3827 | 0.4643 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 213.5393 | 47.6698 | 85.5096 | 2244.3827 | 13.1484 | [6 empty] | 144.1986 | 77.3252 | 15.7273 | [5 empty] | 128.6441 | 37.4384 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.8466 | 77.1474 | 16.2002 | [7 empty] | 128.2174 | 37.0883 | 0.5519 | 2244.3827 | 0.2541 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 203.6294 | 33.9119 | 78.7201 | 2244.3827 | 13.6368 | [6 empty] | 146.0548 | 78.0322 | 25.8747 | [5 empty] | 124.9471 | 31.4722 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.1768 | 77.5423 | 26.3264 | [7 empty] | 124.3379 | 31.0113 | 0.7639 | 2244.3827 | 0.2688 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 185.2702 | 9.937 | 67.8263 | 2244.3827 | 14.5783 | [6 empty] | 149.7014 | 79.4212 | 45.8099 | [5 empty] | 118.2943 | 20.6437 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.2252 | 79.0853 | 45.7093 | [7 empty] | 118.2311 | 20.5253 | 0.1342 | 2244.3827 | 0.0869 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 164.1885 | -18.6536 | 60.5048 | 2244.3828 | 14.7656 | [6 empty] | 156.4149 | 81.9784 | 82.5117 | [5 empty] | 107.7969 | 3.2739 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.3217 | 81.4139 | 83.8921 | [7 empty] | 106.6754 | 2.3688 | 1.4412 | 2244.3826 | 0.3535 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 143.9433 | -47.556 | 56.9809 | 8649.9987 | 14.3458 | [6 empty] | 168.3658 | 86.5306 | 147.845 | [5 empty] | 93.2147 | -21.6054 | 6905.4953 | [5 empty] | 167.1623 | 85.9199 | 148.0108 | [7 empty] | 92.516 | -21.9755 | 0.7906 | 7004.5413 | 0.1823 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 124.3351 | -76.3024 | 53.8599 | 36525.882 | 13.4173 | [6 empty] | 189.2451 | 94.4836 | 261.988 | [5 empty] | 75.5543 | -53.4698 | 43213.0188 | [5 empty] | 189.2318 | 94.5709 | 262.1631 | [7 empty] | 75.43 | -53.4579 | 0.1249 | 43365.6062 | 0.0279 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 108.0334 | -102.1033 | 52.3675 | 6.4036e+17 | 11.954 | [6 empty] | 225.3418 | 108.2331 | 459.322 | [5 empty] | 56.9654 | -90.5095 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 225.1579 | 108.1984 | 457.2411 | [7 empty] | 57.1927 | -90.1479 | 0.4271 | 2.9273e+18 | 0.0676 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 94.039 | -125.4084 | 54.5 | 2.9273e+18 | 10.1723 | [6 empty] | 286.7873 | 131.638 | 795.2327 | [5 empty] | 39.807 | -130.8069 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 286.5192 | 131.8487 | 795.1916 | [7 empty] | 39.5756 | -130.7222 | 0.2464 | 2.9273e+18 | 0.0678 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 195.4643 | 59.2629 | 73.9521 | 2244.3827 | 15.137 | [6 empty] | 146.1193 | 82.8194 | 12.4569 | [5 empty] | 123.3299 | 42.9674 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.4341 | 82.3475 | 12.804 | [7 empty] | 123.0136 | 42.568 | 0.5095 | 2244.3827 | 0.2921 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 192.3633 | 55.256 | 72.1159 | 2244.3827 | 14.5221 | [6 empty] | 146.9355 | 83.1303 | 16.9191 | [5 empty] | 121.8133 | 40.3091 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.265 | 82.8038 | 17.1355 | [7 empty] | 121.3304 | 40.0851 | 0.5324 | 2244.3827 | 0.1468 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 184.3535 | 42.0431 | 66.2811 | 2244.3827 | 14.5156 | [6 empty] | 148.7917 | 83.8373 | 27.0664 | [5 empty] | 118.5044 | 34.4876 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.0717 | 83.3994 | 27.4339 | [7 empty] | 118.0682 | 34.1017 | 0.5824 | 2244.3827 | 0.2258 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 169.0324 | 18.7173 | 56.7496 | 2244.3827 | 15.2816 | [6 empty] | 152.4383 | 85.2263 | 47.0017 | [5 empty] | 112.5174 | 23.8721 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.506 | 84.9291 | 47.1427 | [7 empty] | 111.6895 | 23.7438 | 0.8378 | 2244.3827 | 0.1201 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 151.1732 | -9.6014 | 50.876 | 3683.171 | 15.518 | [6 empty] | 159.1519 | 87.7836 | 83.7035 | [5 empty] | 102.985 | 6.7165 | 2244.3826 | [5 empty] | 158.915 | 87.8625 | 83.3679 | [7 empty] | 102.72 | 6.964 | 0.3626 | 2244.3827 | 0.1109 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 133.6971 | -38.7915 | 48.7348 | 7826.177 | 15.0646 | [6 empty] | 171.1028 | 92.3357 | 149.0367 | [5 empty] | 89.5695 | -18.1075 | 6618.6223 | [5 empty] | 170.8007 | 92.4176 | 148.0415 | [7 empty] | 89.4576 | -17.6486 | 0.4723 | 6556.2863 | 0.1328 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 116.3495 | -68.2039 | 46.8675 | 22459.8129 | 14.0653 | [6 empty] | 191.982 | 100.2888 | 263.1798 | [5 empty] | 73.0534 | -50.2592 | 29782.5907 | [5 empty] | 191.7076 | 100.249 | 265.1209 | [7 empty] | 72.399 | -50.7766 | 0.8342 | 32240.1329 | 0.1397 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 101.6707 | -94.904 | 46.8271 | 6.4036e+17 | 12.6173 | [6 empty] | 228.0787 | 114.0382 | 460.5137 | [5 empty] | 55.3612 | -87.9607 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 227.9794 | 114.1026 | 461.6868 | [7 empty] | 55.0646 | -88.1329 | 0.343 | 2.9273e+18 | 0.0577 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 88.7381 | -119.0387 | 50.9636 | 2.9273e+18 | 10.8781 | [6 empty] | 289.5242 | 137.4432 | 796.4245 | [5 empty] | 38.7749 | -129.0867 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 289.6843 | 138.105 | 801.1517 | [7 empty] | 38.0786 | -129.4105 | 0.7679 | 2.9273e+18 | 0.1809 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 162.2664 | 71.005 | 56.1452 | 2244.3827 | 17.1007 | [6 empty] | 151.4963 | 94.2241 | 14.7982 | [5 empty] | 111.0366 | 48.0314 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.81 | 93.4157 | 15.24 | [7 empty] | 111.1888 | 47.3946 | 0.6548 | 2244.3827 | 0.4736 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 159.6943 | 67.4179 | 54.49 | 2244.3827 | 16.4716 | [6 empty] | 152.3125 | 94.535 | 19.2604 | [5 empty] | 109.8049 | 45.5043 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.9948 | 94.1025 | 18.9764 | [7 empty] | 110.1598 | 45.4501 | 0.3591 | 2244.3827 | 0.1068 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 154.0948 | 55.1102 | 49.3756 | 2244.3827 | 15.7099 | [6 empty] | 154.1687 | 95.242 | 29.4077 | [5 empty] | 107.105 | 39.9473 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.1013 | 94.6027 | 29.9631 | [7 empty] | 106.4417 | 39.4194 | 0.8478 | 2244.3827 | 0.3012 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 142.7773 | 32.9824 | 40.731 | 2244.3827 | 15.897 | [6 empty] | 157.8153 | 96.631 | 49.343 | [5 empty] | 102.176 | 29.7356 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.4435 | 96.1992 | 48.4887 | [7 empty] | 102.6193 | 29.9414 | 0.4888 | 2244.3827 | 0.1503 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 129.3473 | 5.3644 | 35.9627 | 3752.3471 | 16.1536 | [6 empty] | 164.5288 | 99.1883 | 86.0448 | [5 empty] | 94.2097 | 13.0234 | 1900.4897 | [5 empty] | 163.5435 | 98.5127 | 86.9656 | [7 empty] | 93.5846 | 12.2936 | 0.9609 | 1861.8521 | 0.3233 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 115.9109 | -23.8672 | 35.3632 | 6837.8484 | 15.7641 | [6 empty] | 176.4797 | 103.7404 | 151.378 | [5 empty] | 82.7482 | -11.5878 | 6173.9006 | [5 empty] | 175.2055 | 103.1549 | 152.4054 | [7 empty] | 81.7359 | -12.2061 | 1.1862 | 6297.498 | 0.2549 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 102.0374 | -54.0172 | 35.2264 | 14473.7132 | 14.8851 | [6 empty] | 197.359 | 111.6935 | 265.5211 | [5 empty] | 68.2315 | -44.1148 | 19692.3538 | [5 empty] | 196.8322 | 111.4058 | 267.1184 | [7 empty] | 67.6543 | -44.6781 | 0.8066 | 20655.3176 | 0.1597 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 89.9762 | -81.8942 | 37.803 | 1.3722e+17 | 13.64 | [6 empty] | 233.4557 | 125.4429 | 462.8551 | [5 empty] | 52.187 | -82.9173 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.8783 | 125.0808 | 462.6214 | [7 empty] | 52.0212 | -83.023 | 0.1966 | 2.9273e+18 | 0.0724 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 78.8625 | -107.2143 | 45.9733 | 2.9273e+18 | 12.1248 | [6 empty] | 294.9012 | 148.8479 | 798.7658 | [5 empty] | 36.7068 | -125.5567 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 295.4633 | 149.707 | 796.6453 | [7 empty] | 36.8785 | -125.0141 | 0.5691 | 2.9273e+18 | 0.1613 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 123.6849 | 85.6287 | 43.0035 | 2244.3827 | 18.1945 | [6 empty] | 161.3955 | 115.2206 | 19.1087 | [5 empty] | 92.3474 | 56.1793 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.802 | 114.6539 | 19.6184 | [7 empty] | 92.1918 | 55.7008 | 0.5031 | 2244.3827 | 0.3116 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 121.7112 | 82.4739 | 41.6327 | 2244.3827 | 17.7848 | [6 empty] | 162.2117 | 115.5315 | 23.5709 | [5 empty] | 91.472 | 53.8579 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.7746 | 115.0387 | 24.765 | [7 empty] | 91.1858 | 53.0353 | 0.871 | 2244.3827 | 0.5287 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 118.3712 | 71.267 | 36.5969 | 2244.3827 | 16.5997 | [6 empty] | 164.0679 | 116.2386 | 33.7182 | [5 empty] | 89.5409 | 48.7249 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.5565 | 115.6843 | 34.4363 | [7 empty] | 89.396 | 48.1324 | 0.6099 | 2244.3827 | 0.356 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 110.7759 | 50.7581 | 27.3691 | 2244.3827 | 15.9676 | [6 empty] | 167.7145 | 117.6276 | 53.6535 | [5 empty] | 85.9716 | 39.1903 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.2335 | 116.8152 | 53.9369 | [7 empty] | 85.1419 | 38.8117 | 0.912 | 2244.3827 | 0.2193 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 101.7091 | 24.4458 | 21.6577 | 3788.4551 | 16.1062 | [6 empty] | 174.428 | 120.1848 | 90.3553 | [5 empty] | 80.0815 | 23.3056 | 3215.2641 | [5 empty] | 173.5267 | 119.6015 | 91.5064 | [7 empty] | 79.4174 | 22.5908 | 0.9756 | 3285.8415 | 0.3304 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 92.4594 | -4.3143 | 21.4309 | 5985.7731 | 15.9154 | [6 empty] | 186.3789 | 124.737 | 155.6885 | [5 empty] | 71.3357 | -0.6989 | 5617.7619 | [5 empty] | 185.8328 | 124.6266 | 155.1403 | [7 empty] | 71.0297 | -0.5082 | 0.3606 | 5608.9978 | 0.101 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 82.3896 | -34.7721 | 22.6454 | 10376.2942 | 15.2935 | [6 empty] | 207.2582 | 132.69 | 269.8315 | [5 empty] | 59.7834 | -33.4414 | 13248.5566 | [5 empty] | 207.5409 | 132.8359 | 270.1172 | [7 empty] | 59.8607 | -33.4593 | 0.0794 | 13241.5556 | 0.0288 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 73.4487 | -63.6535 | 28.8693 | 31017.6103 | 14.441 | [6 empty] | 243.3549 | 146.4395 | 467.1655 | [5 empty] | 46.3812 | -73.6928 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 243.0827 | 146.334 | 465.752 | [7 empty] | 46.4521 | -73.4563 | 0.2469 | 2.9273e+18 | 0.0477 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 64.736 | -90.2635 | 42.7539 | 6.4036e+17 | 13.4072 | [6 empty] | 304.8004 | 169.8444 | 803.0762 | [5 empty] | 32.8257 | -118.7174 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 305.1655 | 170.9591 | 806.8365 | [7 empty] | 32.1757 | -118.7873 | 0.6538 | 2.9273e+18 | 0.2188 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 84.3577 | 101.863 | 37.7966 | 2244.3827 | 17.5322 | [6 empty] | 179.0172 | 152.5968 | 26.7818 | [5 empty] | 67.3737 | 68.0972 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.9988 | 151.5924 | 27.1719 | [7 empty] | 68.2863 | 67.4618 | 1.112 | 2244.3827 | 0.5501 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 83.0335 | 99.0626 | 36.7586 | 2244.3827 | 17.3263 | [6 empty] | 179.8334 | 152.9077 | 31.244 | [5 empty] | 66.8523 | 66.0571 | 2244.3827 | [5 empty] | 179.1197 | 152.0003 | 32.0655 | [7 empty] | 66.8159 | 65.3726 | 0.6855 | 2244.3827 | 0.37 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 81.3779 | 88.9991 | 31.6424 | 2244.3827 | 16.3129 | [6 empty] | 181.6896 | 153.6147 | 41.3913 | [5 empty] | 65.6938 | 61.5172 | 2244.3827 | [5 empty] | 182.2619 | 153.2939 | 41.4965 | [7 empty] | 66.5853 | 61.235 | 0.935 | 2244.3827 | 0.386 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 76.747 | 70.3406 | 21.8254 | 1917.0575 | 15.3532 | [6 empty] | 185.3362 | 155.0037 | 61.3266 | [5 empty] | 63.5221 | 52.9783 | 2611.146 | [5 empty] | 185.6385 | 154.4502 | 60.3042 | [7 empty] | 64.5896 | 53.1023 | 1.0747 | 2559.0069 | 0.2924 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 71.2098 | 45.7685 | 13.5155 | 3811.0649 | 15.0903 | [6 empty] | 192.0497 | 157.561 | 98.0284 | [5 empty] | 59.8494 | 38.4466 | 3440.7278 | [5 empty] | 191.9615 | 157.0075 | 99.3664 | [7 empty] | 59.9745 | 37.6601 | 0.7964 | 3473.1324 | 0.4607 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 65.5744 | 18.1249 | 11.6314 | 5356.3978 | 15.0346 | [6 empty] | 204.0006 | 162.1131 | 163.3616 | [5 empty] | 54.1841 | 15.7689 | 5057.3552 | [5 empty] | 204.0243 | 161.9147 | 164.4298 | [7 empty] | 54.1629 | 15.3043 | 0.4651 | 5091.9437 | 0.2279 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 59.0598 | -11.9992 | 13.5383 | 8109.727 | 14.6927 | [6 empty] | 224.8799 | 170.0662 | 277.5047 | [5 empty] | 46.2915 | -16.4997 | 9335.0869 | [5 empty] | 225.7742 | 170.2875 | 277.4505 | [7 empty] | 46.8611 | -16.4509 | 0.5718 | 9284.6931 | 0.1394 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 53.1686 | -41.3597 | 23.5547 | 14791.6125 | 14.4058 | [6 empty] | 260.9766 | 183.8156 | 474.8386 | [5 empty] | 36.5162 | -58.0187 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 261.6428 | 184.1729 | 473.8861 | [7 empty] | 36.8879 | -57.7037 | 0.4872 | 1.3722e+17 | 0.118 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 47.1083 | -69.0937 | 42.671 | 123878.8559 | 14.1211 | [6 empty] | 322.4221 | 207.2206 | 810.7494 | [5 empty] | 25.925 | -106.1353 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 323.893 | 209.3113 | 810.1012 | [7 empty] | 25.9047 | -105.3062 | 0.8293 | 2.9273e+18 | 0.2738 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 47.1489 | 118.7351 | 35.795 | 2244.3826 | 14.6182 | [6 empty] | 209.8039 | 217.8963 | 40.1874 | [5 empty] | 37.6975 | 84.2104 | 1964.9543 | [5 empty] | 211.0312 | 217.923 | 39.626 | [7 empty] | 38.8609 | 84.2787 | 1.1654 | 2635.0022 | 0.4147 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 46.3856 | 116.2201 | 34.8801 | 2395.9007 | 14.4384 | [6 empty] | 210.6201 | 218.2072 | 44.6496 | [5 empty] | 37.4534 | 82.5031 | 1940.0496 | [5 empty] | 212.4486 | 218.5583 | 44.236 | [7 empty] | 38.8746 | 82.5539 | 1.4221 | 1951.7287 | 0.5172 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 45.8885 | 107.2568 | 29.9547 | 1963.0061 | 13.7319 | [6 empty] | 212.4763 | 218.9142 | 54.7969 | [5 empty] | 36.9072 | 78.6802 | 1892.3925 | [5 empty] | 214.1196 | 219.1459 | 56.2016 | [7 empty] | 37.9453 | 78.0334 | 1.2231 | 1892.0594 | 0.5442 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 43.3118 | 90.4602 | 20.4603 | 3113.3072 | 13.0078 | [6 empty] | 216.1229 | 220.3033 | 74.7322 | [5 empty] | 35.8692 | 71.4016 | 3096.5797 | [5 empty] | 217.9006 | 220.5328 | 74.0994 | [7 empty] | 37.3289 | 71.5023 | 1.4632 | 3067.7673 | 0.5695 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 40.3623 | 67.878 | 11.0886 | 3824.1791 | 12.7371 | [6 empty] | 222.8364 | 222.8605 | 111.434 | [5 empty] | 34.0705 | 58.7473 | 3585.5116 | [5 empty] | 224.2549 | 223.1684 | 111.119 | [7 empty] | 35.0803 | 58.8144 | 1.012 | 3565.346 | 0.4283 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 37.4821 | 41.7906 | 7.1899 | 4924.7539 | 12.7887 | [6 empty] | 234.7873 | 227.4127 | 176.7672 | [5 empty] | 31.1847 | 38.3212 | 4600.6088 | [5 empty] | 234.8969 | 227.09 | 179.5406 | [7 empty] | 31.0902 | 37.3351 | 0.9906 | 4654.5936 | 0.4591 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 33.8212 | 12.6446 | 8.4072 | 6767.8808 | 12.5678 | [6 empty] | 255.6666 | 235.3657 | 290.9103 | [5 empty] | 26.925 | 7.8358 | 6993.2394 | [5 empty] | 256.2979 | 235.8861 | 291.9132 | [7 empty] | 26.952 | 7.7451 | 0.0946 | 7003.1083 | 0.0727 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 30.5735 | -16.5504 | 19.5576 | 10172.563 | 13.0501 | [6 empty] | 291.7633 | 249.1151 | 488.2443 | [5 empty] | 21.2305 | -33.732 | 18399.6443 | [5 empty] | 291.6738 | 248.6287 | 492.9114 | [7 empty] | 20.926 | -34.8588 | 1.1672 | 19364.6183 | 0.334 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 27.006 | -44.9056 | 41.6996 | 19972.8322 | 13.9375 | [6 empty] | 353.2088 | 272.5201 | 824.155 | [5 empty] | 14.4909 | -84.6829 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 354.5655 | 274.3016 | 829.6712 | [7 empty] | 14.034 | -84.8812 | 0.4981 | 2.9273e+18 | 0.2194 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 13.5489 | 135.4878 | 31.7457 | 1913.5498 | 11.0804 | [6 empty] | 263.0288 | 330.7881 | 63.3635 | [5 empty] | 5.5436 | 104.7681 | 3114.1992 | [5 empty] | 262.425 | 328.296 | 63.3383 | [7 empty] | 6.4565 | 104.1691 | 1.0918 | 3108.4703 | 0.3572 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 13.1983 | 133.1855 | 30.7679 | 1896.7696 | 10.7824 | [6 empty] | 263.8451 | 331.099 | 67.8256 | [5 empty] | 5.4714 | 103.4036 | 3146.965 | [5 empty] | 264.2102 | 329.037 | 67.5211 | [7 empty] | 6.8664 | 102.9032 | 1.482 | 3134.1349 | 0.4908 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 13.4238 | 125.2212 | 26.178 | 2983.2368 | 9.9868 | [6 empty] | 265.7012 | 331.8061 | 77.973 | [5 empty] | 5.3089 | 100.3327 | 3222.541 | [5 empty] | 266.0183 | 329.76 | 77.0077 | [7 empty] | 6.7227 | 100.0329 | 1.4452 | 3204.984 | 0.5094 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 12.22 | 110.1539 | 17.3076 | 3304.7364 | 9.1266 | [6 empty] | 269.3478 | 333.1951 | 97.9083 | [5 empty] | 4.9964 | 94.4259 | 3375.9122 | [5 empty] | 269.3895 | 331.4436 | 97.4975 | [7 empty] | 5.9851 | 94.0522 | 1.0569 | 3366.8947 | 0.3747 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 10.9729 | 89.5942 | 8.6203 | 3831.7967 | 8.9102 | [6 empty] | 276.0614 | 335.7523 | 134.6101 | [5 empty] | 4.4429 | 83.9667 | 3677.9948 | [5 empty] | 276.8731 | 334.0601 | 133.0817 | [7 empty] | 6.0122 | 83.829 | 1.5753 | 3654.5085 | 0.6067 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | 10.015 | 65.3042 | 6.6145 | 4638.0295 | 9.1621 | [6 empty] | 288.0123 | 340.3045 | 199.9433 | [5 empty] | 3.5223 | 66.5677 | 4287.73 | [5 empty] | 286.7655 | 338.3756 | 202.4825 | [7 empty] | 3.4038 | 65.4239 | 1.1499 | 4327.4266 | 0.3159 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | 8.4482 | 37.5654 | 6.6211 | 5935.0449 | 9.517 | [6 empty] | 308.8916 | 348.2575 | 314.0863 | [5 empty] | 2.0844 | 39.3935 | 5612.741 | [5 empty] | 307.9453 | 346.4002 | 317.54 | [7 empty] | 2.0378 | 38.072 | 1.3223 | 5686.478 | 0.4355 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | 5.7305 | -19.3056 | 33.5744 | 12153.1029 | 12.4854 | [6 empty] | 406.4337 | 385.4119 | 847.331 | [5 empty] | -2.7406 | -51.7937 | 95099.4622 | [5 empty] | 407.1961 | 385.8082 | 848.6324 | [7 empty] | -2.6102 | -51.8945 | 0.1648 | 95794.772 | 0.0798 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -16.8198 | 152.167 | 24.5956 | 3032.7418 | 7.8294 | [6 empty] | 353.6308 | 522.9576 | 102.8148 | [5 empty] | -27.1684 | 129.8544 | 3384.9939 | [5 empty] | 355.6599 | 522.6617 | 103.7695 | [7 empty] | -26.0215 | 129.4122 | 1.2292 | 3381.4244 | 0.2638 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -16.8482 | 150.0503 | 23.6164 | 3066.5997 | 7.3996 | [6 empty] | 354.447 | 523.2685 | 107.2769 | [5 empty] | -27.1566 | 128.8024 | 3405.7404 | [5 empty] | 356.998 | 523.2055 | 107.6806 | [7 empty] | -25.7769 | 128.4957 | 1.4134 | 3397.5908 | 0.331 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -16.2074 | 142.9797 | 19.8327 | 3179.9102 | 6.221 | [6 empty] | 356.3032 | 523.9756 | 117.4243 | [5 empty] | -27.1301 | 126.4257 | 3453.48 | [5 empty] | 358.1828 | 523.456 | 119.4539 | [7 empty] | -26.0639 | 125.7041 | 1.2874 | 3456.0872 | 0.2528 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -16.548 | 129.4985 | 13.0333 | 3429.4972 | 4.7387 | [6 empty] | 359.9498 | 525.3646 | 137.3595 | [5 empty] | -27.079 | 121.8196 | 3549.621 | [5 empty] | 362.8412 | 526.0303 | 136.9599 | [7 empty] | -25.7486 | 121.8254 | 1.3304 | 3536.6443 | 0.3524 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -16.6657 | 110.8578 | 10.6682 | 3833.9454 | 4.3764 | [6 empty] | 366.6633 | 527.9218 | 174.0613 | [5 empty] | -26.9884 | 113.551 | 3735.2727 | [5 empty] | 369.2208 | 528.0553 | 173.9706 | [7 empty] | -25.6824 | 113.4093 | 1.3136 | 3724.3777 | 0.3422 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -16.3783 | 88.5148 | 15.1475 | 4438.7616 | 5.028 | [6 empty] | 378.6142 | 532.474 | 239.3946 | [5 empty] | -26.8374 | 99.4717 | 4095.8081 | [5 empty] | 380.7011 | 532.6107 | 240.62 | [7 empty] | -25.8979 | 99.0949 | 1.0122 | 4095.0002 | 0.2491 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -16.4479 | 62.4085 | 17.494 | 5383.1438 | 5.6694 | [6 empty] | 399.4935 | 540.427 | 353.5376 | [5 empty] | -26.6022 | 76.6538 | 4828.6348 | [5 empty] | 402.5686 | 541.7932 | 352.8136 | [7 empty] | -25.5143 | 76.9103 | 1.1177 | 4805.9062 | 0.3483 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -16.1911 | 35.0888 | 12.0717 | 6793.8772 | 5.4567 | [6 empty] | 435.5902 | 554.1765 | 550.8716 | [5 empty] | -26.268 | 41.7359 | 6492.2395 | [5 empty] | 438.664 | 555.518 | 548.5897 | [7 empty] | -25.1589 | 42.2774 | 1.2342 | 6436.7492 | 0.4246 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -16.0583 | 7.1142 | 17.6181 | 9135.1468 | 7.1994 | [6 empty] | 497.0357 | 577.5814 | 886.7823 | [5 empty] | -25.8597 | -7.5258 | 11920.3768 | [5 empty] | 500.5937 | 578.6672 | 885.1797 | [7 empty] | -24.6369 | -7.196 | 1.2665 | 11764.5595 | 0.5724 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 247.6489 | 51.9219 | 76.6306 | 2244.3827 | 7.8132 | [6 empty] | 248.8728 | 129.8469 | 22.1967 | [5 empty] | 171.1119 | 48.1338 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.9353 | 130.1956 | 22.7757 | [7 empty] | 171.5274 | 47.8872 | 0.4832 | 2244.3827 | 0.2382 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 237.8193 | 39.2525 | 69.8274 | 2244.3827 | 9.2357 | [6 empty] | 250.729 | 130.554 | 32.3441 | [5 empty] | 168.1256 | 43.57 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.2491 | 130.7098 | 33.5793 | [7 empty] | 167.9841 | 43.0187 | 0.5691 | 2244.3827 | 0.3587 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 219.8539 | 16.8554 | 60.1036 | 2244.3827 | 11.6284 | [6 empty] | 254.3756 | 131.943 | 52.2794 | [5 empty] | 162.5641 | 35.0299 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.1688 | 132.2673 | 51.5568 | [7 empty] | 163.2217 | 35.4074 | 0.7582 | 2244.3827 | 0.1816 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 198.7548 | -10.1081 | 54.8954 | 2244.3827 | 12.1138 | [6 empty] | 261.0892 | 134.5002 | 88.9812 | [5 empty] | 153.2671 | 20.6225 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.5666 | 134.672 | 89.4211 | [7 empty] | 153.3832 | 20.4889 | 0.177 | 2244.3827 | 0.0658 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 177.5554 | -38.2571 | 53.0867 | 5860.3692 | 10.95 | [6 empty] | 273.0401 | 139.0524 | 154.3144 | [5 empty] | 139.1878 | -1.5676 | 2244.3828 | [5 empty] | 272.5174 | 138.7591 | 155.9605 | [7 empty] | 138.5395 | -2.2241 | 0.9226 | 2244.3828 | 0.1957 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 156.4752 | -66.8547 | 49.9677 | 12233.8143 | 9.2285 | [6 empty] | 293.9193 | 147.0054 | 268.4574 | [5 empty] | 120.0897 | -32.6077 | 7539.7257 | [5 empty] | 293.8825 | 146.8728 | 271.9909 | [7 empty] | 119.3492 | -33.5989 | 1.2372 | 7732.953 | 0.2168 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 138.2257 | -93.0922 | 46.1562 | 232142.6758 | 7.4458 | [6 empty] | 330.016 | 160.7549 | 465.7914 | [5 empty] | 97.2495 | -71.8472 | 83690.8772 | [5 empty] | 330.4125 | 161.0947 | 469.3101 | [7 empty] | 96.7011 | -72.3713 | 0.7585 | 102883.7696 | 0.1129 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 122.159 | -117.1531 | 48.6489 | 1.0063e+18 | 6.3806 | [6 empty] | 391.4615 | 184.1598 | 801.7021 | [5 empty] | 73.5114 | -116.7986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.9346 | 185.4879 | 804.8192 | [7 empty] | 73.341 | -116.7567 | 0.1756 | 2.9273e+18 | 0.1663 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 244.9403 | 57.7031 | 75.3079 | 2244.3827 | 8.7716 | [6 empty] | 249.2601 | 132.0888 | 18.2586 | [5 empty] | 169.9215 | 51.111 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.1522 | 131.8858 | 18.5426 | [7 empty] | 169.98 | 50.8875 | 0.231 | 2244.3827 | 0.1642 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 241.8798 | 53.8636 | 73.4226 | 2244.3827 | 7.8812 | [6 empty] | 250.0764 | 132.3997 | 22.7208 | [5 empty] | 168.6139 | 49.0706 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.589 | 132.1667 | 23.8564 | [7 empty] | 167.9782 | 48.4966 | 0.8564 | 2244.3827 | 0.4001 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 232.5353 | 41.3547 | 66.8945 | 2244.3827 | 9.1259 | [6 empty] | 251.9325 | 133.1067 | 32.8681 | [5 empty] | 165.7167 | 44.5398 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.9731 | 133.0317 | 33.7971 | [7 empty] | 165.5094 | 44.0762 | 0.5078 | 2244.3827 | 0.2856 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 215.3156 | 19.1513 | 57.5382 | 2244.3827 | 11.5386 | [6 empty] | 255.5791 | 134.4957 | 52.8034 | [5 empty] | 160.3164 | 36.0548 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.3454 | 133.8597 | 53.8681 | [7 empty] | 159.4891 | 35.4251 | 1.0397 | 2244.3827 | 0.3032 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 195.0916 | -7.6846 | 52.7695 | 2244.3827 | 12.0979 | [6 empty] | 262.2927 | 137.0529 | 89.5052 | [5 empty] | 151.2743 | 21.7205 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.9078 | 137.2474 | 90.0701 | [7 empty] | 151.4588 | 21.5339 | 0.2625 | 2244.3827 | 0.0903 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 174.6086 | -35.828 | 51.2692 | 5754.388 | 10.9601 | [6 empty] | 274.2436 | 141.6051 | 154.8385 | [5 empty] | 137.5464 | -0.4031 | 2244.3828 | [5 empty] | 273.3861 | 141.2959 | 157.022 | [7 empty] | 136.4703 | -1.2056 | 1.3424 | 2197.4247 | 0.2478 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 154.1263 | -64.6282 | 48.4308 | 11758.3349 | 9.2526 | [6 empty] | 295.1229 | 149.5581 | 268.9815 | [5 empty] | 118.8592 | -31.4352 | 7441.97 | [5 empty] | 294.8608 | 149.5644 | 273.232 | [7 empty] | 117.6773 | -32.5158 | 1.6015 | 7667.9347 | 0.2528 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 136.3313 | -91.0555 | 44.7721 | 104183.1299 | 7.4828 | [6 empty] | 331.2196 | 163.3076 | 466.3155 | [5 empty] | 96.4134 | -70.7799 | 66217.659 | [5 empty] | 331.0514 | 163.4633 | 469.4512 | [7 empty] | 95.673 | -71.2877 | 0.8977 | 78584.2621 | 0.1193 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 120.5588 | -115.3559 | 47.5841 | 6.4036e+17 | 6.4297 | [6 empty] | 392.665 | 186.7125 | 802.2262 | [5 empty] | 72.9784 | -115.9518 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.5836 | 187.655 | 805.0192 | [7 empty] | 72.7219 | -115.9917 | 0.2597 | 2.9273e+18 | 0.1213 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 225.7174 | 64.0033 | 62.3132 | 2244.3827 | 9.7772 | [6 empty] | 251.9971 | 137.8939 | 19.4504 | [5 empty] | 164.3565 | 53.1511 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.7182 | 138.3067 | 19.4645 | [7 empty] | 164.5506 | 53.2452 | 0.2157 | 2244.3827 | 0.0733 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 222.819 | 60.3822 | 60.3941 | 2244.3827 | 8.5795 | [6 empty] | 252.8133 | 138.2048 | 23.9126 | [5 empty] | 163.1354 | 51.1455 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.7386 | 139.1261 | 23.9477 | [7 empty] | 163.9002 | 51.3126 | 0.7828 | 2244.3827 | 0.1645 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 214.8681 | 48.2992 | 54.4646 | 2244.3827 | 8.8305 | [6 empty] | 254.6695 | 138.9118 | 34.0599 | [5 empty] | 160.4273 | 46.6881 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.1229 | 139.5551 | 34.9129 | [7 empty] | 160.7797 | 46.435 | 0.4339 | 2244.3827 | 0.2443 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 199.9511 | 26.692 | 46.075 | 2244.3827 | 11.0329 | [6 empty] | 258.3161 | 140.3008 | 53.9952 | [5 empty] | 155.3692 | 38.326 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.9743 | 140.6691 | 53.7139 | [7 empty] | 155.67 | 38.5491 | 0.3746 | 2244.3827 | 0.1126 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 182.3632 | 0.1544 | 42.8469 | 2244.3827 | 11.9012 | [6 empty] | 265.0297 | 142.8581 | 90.697 | [5 empty] | 146.8705 | 24.1569 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.3674 | 143.1355 | 91.7784 | [7 empty] | 146.5406 | 23.855 | 0.4473 | 2244.3827 | 0.1318 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 164.1919 | -28.0091 | 42.7747 | 5491.0369 | 11.0188 | [6 empty] | 276.9805 | 147.4102 | 156.0302 | [5 empty] | 133.8974 | 2.1889 | 2581.7362 | [5 empty] | 277.8726 | 147.9395 | 156.3722 | [7 empty] | 134.073 | 2.2749 | 0.1956 | 2552.3492 | 0.0848 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 145.814 | -57.1566 | 41.065 | 10484.5122 | 9.4608 | [6 empty] | 297.8598 | 155.3633 | 270.1732 | [5 empty] | 116.1015 | -28.8105 | 7236.0978 | [5 empty] | 298.552 | 155.9506 | 271.5897 | [7 empty] | 115.8626 | -28.9223 | 0.2637 | 7266.1734 | 0.0916 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 129.531 | -84.1297 | 38.3922 | 39871.4959 | 7.8311 | [6 empty] | 333.9565 | 169.1127 | 467.5072 | [5 empty] | 94.5221 | -68.3709 | 45922.0296 | [5 empty] | 334.9613 | 169.7358 | 469.1531 | [7 empty] | 94.5341 | -68.4487 | 0.0787 | 46044.8917 | 0.0826 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 114.9001 | -109.053 | 43.4217 | 6.4036e+17 | 6.8256 | [6 empty] | 395.402 | 192.5177 | 803.4179 | [5 empty] | 71.7636 | -114.0216 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 395.8298 | 193.669 | 808.462 | [7 empty] | 70.8974 | -114.2546 | 0.897 | 2.9273e+18 | 0.1891 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 194.9757 | 74.424 | 44.367 | 2244.3827 | 11.7881 | [6 empty] | 257.374 | 149.2986 | 21.7917 | [5 empty] | 154.1916 | 56.9574 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.0368 | 148.5606 | 21.9206 | [7 empty] | 154.7358 | 56.5922 | 0.6555 | 2244.3827 | 0.2632 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 192.466 | 71.1359 | 42.5219 | 2244.3827 | 10.5422 | [6 empty] | 258.1903 | 149.6095 | 26.2539 | [5 empty] | 153.1178 | 55.0165 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.9353 | 148.9001 | 26.5929 | [7 empty] | 153.6306 | 54.5582 | 0.6877 | 2244.3827 | 0.3182 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 186.4258 | 59.7605 | 36.8264 | 2244.3827 | 9.2895 | [6 empty] | 260.0464 | 150.3165 | 36.4012 | [5 empty] | 150.7324 | 50.6959 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.8418 | 149.308 | 38.1921 | [7 empty] | 150.1663 | 49.6006 | 1.2329 | 2244.3827 | 0.6325 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 174.7115 | 39.1454 | 28.6551 | 2244.3827 | 10.4762 | [6 empty] | 263.693 | 151.7055 | 56.3365 | [5 empty] | 146.2612 | 42.5654 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.3535 | 150.7617 | 57.2112 | [7 empty] | 145.7775 | 41.9111 | 0.8137 | 2244.3827 | 0.3292 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 160.8891 | 13.2869 | 27.0239 | 2244.3827 | 11.662 | [6 empty] | 270.4066 | 154.2628 | 93.0383 | [5 empty] | 138.7024 | 28.7155 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.4013 | 153.8563 | 94.3556 | [7 empty] | 138.7487 | 28.0128 | 0.7042 | 2244.3827 | 0.3076 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 146.2415 | -14.6451 | 28.9768 | 5137.1983 | 11.2436 | [6 empty] | 282.3575 | 158.8149 | 158.3715 | [5 empty] | 127.0515 | 7.0666 | 3069.3196 | [5 empty] | 282.2459 | 158.5236 | 158.4794 | [7 empty] | 127.2006 | 6.8883 | 0.2324 | 3073.0787 | 0.0751 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 131.059 | -44.1435 | 28.6637 | 8951.4992 | 9.9884 | [6 empty] | 303.2368 | 166.768 | 272.5146 | [5 empty] | 110.8475 | -23.8186 | 6887.3085 | [5 empty] | 303.1978 | 166.7178 | 274.7864 | [7 empty] | 110.3789 | -24.432 | 0.7719 | 6984.865 | 0.1474 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 117.2973 | -71.8107 | 27.6533 | 21148.1469 | 8.6486 | [6 empty] | 339.3335 | 180.5174 | 469.8485 | [5 empty] | 90.8549 | -63.7172 | 29991.1155 | [5 empty] | 339.0475 | 180.6112 | 472.2661 | [7 empty] | 90.2255 | -64.1194 | 0.747 | 31531.732 | 0.1043 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 104.5366 | -97.558 | 37.3754 | 6.4036e+17 | 7.8467 | [6 empty] | 400.7789 | 203.9223 | 805.7593 | [5 empty] | 69.3718 | -110.2214 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.9657 | 204.7821 | 807.9428 | [7 empty] | 68.847 | -110.1897 | 0.5258 | 2.9273e+18 | 0.1292 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 157.6981 | 87.819 | 31.5787 | 2244.3827 | 14.3003 | [6 empty] | 267.2733 | 170.2951 | 26.1022 | [5 empty] | 137.7132 | 63.3686 | 2244.3827 | [5 empty] | 266.9183 | 169.732 | 26.9929 | [7 empty] | 137.7419 | 62.7966 | 0.5727 | 2244.3827 | 0.3882 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 155.6999 | 84.8603 | 29.9895 | 2244.3827 | 13.3548 | [6 empty] | 268.0895 | 170.606 | 30.5643 | [5 empty] | 136.851 | 61.5347 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.6783 | 170.008 | 31.053 | [7 empty] | 136.9796 | 61.1229 | 0.4314 | 2244.3827 | 0.268 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 151.6165 | 74.363 | 23.7642 | 2244.3827 | 11.1852 | [6 empty] | 269.9457 | 171.3131 | 40.7117 | [5 empty] | 134.9301 | 57.4425 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.6455 | 171.1577 | 40.8247 | [7 empty] | 135.7258 | 57.2323 | 0.823 | 2244.3827 | 0.2096 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 143.2806 | 55.0539 | 13.1107 | 2244.3827 | 10.4818 | [6 empty] | 273.5923 | 172.7021 | 60.647 | [5 empty] | 131.3105 | 49.7053 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.6456 | 172.5137 | 59.937 | [7 empty] | 131.7498 | 49.8863 | 0.4751 | 2244.3827 | 0.0952 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 133.2834 | 30.3355 | 10.1687 | 1936.3594 | 11.3718 | [6 empty] | 280.3058 | 175.2593 | 97.3488 | [5 empty] | 125.1335 | 36.4168 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.5815 | 175.2118 | 97.4801 | [7 empty] | 125.3897 | 36.3142 | 0.276 | 2244.3827 | 0.0721 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 122.5176 | 2.9845 | 14.2586 | 4803.3861 | 11.4811 | [6 empty] | 292.2567 | 179.8115 | 162.682 | [5 empty] | 115.4683 | 15.3786 | 3307.4381 | [5 empty] | 293.2881 | 180.483 | 162.5719 | [7 empty] | 115.7633 | 15.6345 | 0.3905 | 3283.2873 | 0.1199 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 110.9353 | -26.4751 | 14.5802 | 7608.2631 | 10.6113 | [6 empty] | 313.136 | 187.7645 | 276.825 | [5 empty] | 101.7308 | -15.1677 | 6387.8055 | [5 empty] | 312.9793 | 187.6387 | 279.6226 | [7 empty] | 101.1722 | -15.936 | 0.9498 | 6489.4289 | 0.2035 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 100.2165 | -54.7525 | 15.9301 | 13855.1836 | 9.6555 | [6 empty] | 349.2327 | 201.514 | 474.159 | [5 empty] | 84.3014 | -55.4433 | 19599.5373 | [5 empty] | 350.6731 | 202.6598 | 472.9076 | [7 empty] | 84.7458 | -54.772 | 0.8051 | 18844.9394 | 0.1875 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 89.8584 | -81.3466 | 33.1429 | 83615.3723 | 9.2625 | [6 empty] | 410.6781 | 224.9189 | 810.0697 | [5 empty] | 64.982 | -103.2467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 412.4171 | 226.9343 | 807.6281 | [7 empty] | 65.2834 | -102.2292 | 1.0612 | 2.9273e+18 | 0.258 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 118.2877 | 103.0933 | 30.135 | 2244.3827 | 15.9163 | [6 empty] | 284.895 | 207.6713 | 33.7753 | [5 empty] | 113.7531 | 73.3015 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.1706 | 206.3253 | 34.9671 | [7 empty] | 114.0995 | 72.4222 | 0.9451 | 2244.3827 | 0.5618 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 116.7904 | 100.4293 | 29.0326 | 2244.3827 | 15.362 | [6 empty] | 285.7112 | 207.9822 | 38.2375 | [5 empty] | 113.1438 | 71.6266 | 2244.3827 | [5 empty] | 285.1341 | 206.9507 | 39.6978 | [7 empty] | 113.2602 | 70.7491 | 0.8852 | 2244.3827 | 0.5314 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 114.3882 | 90.8531 | 23.1229 | 2244.3827 | 13.2958 | [6 empty] | 287.5674 | 208.6892 | 48.3848 | [5 empty] | 111.7815 | 67.8776 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.0609 | 207.6567 | 50.2397 | [7 empty] | 111.865 | 66.8485 | 1.0325 | 2244.3827 | 0.5973 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 108.9301 | 73.0557 | 12.314 | 2244.3827 | 11.3338 | [6 empty] | 291.214 | 210.0782 | 68.3201 | [5 empty] | 109.1962 | 60.7446 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.5467 | 208.8601 | 69.5449 | [7 empty] | 109.4388 | 59.8971 | 0.8815 | 2244.3827 | 0.4885 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 102.2029 | 49.8725 | 2.945 | 3176.8591 | 10.9271 | [6 empty] | 297.9275 | 212.6355 | 105.0219 | [5 empty] | 104.7288 | 48.3584 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.678 | 212.2547 | 106.6608 | [7 empty] | 105.3169 | 47.5703 | 0.9833 | 2244.3827 | 0.4806 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 95.0463 | 23.5004 | 5.5253 | 4541.9217 | 11.1973 | [6 empty] | 309.8784 | 217.1876 | 170.3551 | [5 empty] | 97.5954 | 28.4025 | 3474.7012 | [5 empty] | 311.0186 | 217.0792 | 173.4298 | [7 empty] | 97.9703 | 27.3258 | 1.1401 | 3524.7934 | 0.5116 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 86.9056 | -5.4268 | 4.1301 | 6582.7744 | 10.7318 | [6 empty] | 330.7577 | 225.1407 | 284.4981 | [5 empty] | 87.1471 | -1.3038 | 5787.5742 | [5 empty] | 331.6524 | 225.0786 | 288.3165 | [7 empty] | 87.1874 | -2.3633 | 1.0603 | 5873.9268 | 0.3376 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 79.3096 | -33.9455 | 9.773 | 10258.2605 | 10.2087 | [6 empty] | 366.8544 | 238.8901 | 481.8321 | [5 empty] | 73.3508 | -41.6917 | 13242.531 | [5 empty] | 368.2937 | 239.7675 | 482.5712 | [7 empty] | 73.6547 | -41.5596 | 0.3314 | 13149.0551 | 0.0978 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 71.5376 | -61.1408 | 33.1493 | 21436.7431 | 10.447 | [6 empty] | 428.2998 | 262.2951 | 817.7428 | [5 empty] | 57.3322 | -91.0922 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 431.2733 | 265.3129 | 819.4794 | [7 empty] | 57.3943 | -90.36 | 0.7348 | 2.9273e+18 | 0.2861 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 79.6309 | 119.3105 | 31.8906 | 2244.3827 | 14.5861 | [6 empty] | 315.6816 | 272.9708 | 47.1809 | [5 empty] | 82.5509 | 87.5539 | 2244.3827 | [5 empty] | 316.9243 | 272.6117 | 47.7092 | [7 empty] | 83.6691 | 87.1281 | 1.1966 | 2244.3827 | 0.4527 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 78.7735 | 116.8755 | 30.9754 | 2244.3827 | 14.3066 | [6 empty] | 316.4979 | 273.2817 | 51.6431 | [5 empty] | 82.1878 | 86.0889 | 2244.3827 | [5 empty] | 315.7527 | 272.0009 | 52.9603 | [7 empty] | 82.327 | 85.3289 | 0.7726 | 2244.3827 | 0.3819 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 77.6048 | 108.2206 | 25.7005 | 2244.3827 | 12.9342 | [6 empty] | 318.354 | 273.9887 | 61.7904 | [5 empty] | 81.3727 | 82.7978 | 2244.3827 | [5 empty] | 317.6318 | 272.672 | 63.1852 | [7 empty] | 81.5385 | 81.9985 | 0.8163 | 2244.3827 | 0.4036 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 74.3038 | 91.9943 | 16.4529 | 1945.1043 | 11.2715 | [6 empty] | 322.0006 | 275.3777 | 81.7257 | [5 empty] | 79.8137 | 76.4914 | 2244.3827 | [5 empty] | 322.7911 | 275.1494 | 82.4293 | [7 empty] | 80.4443 | 76.1117 | 0.7362 | 2244.3827 | 0.3269 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 70.1468 | 70.5361 | 8.6286 | 3383.9783 | 10.2156 | [6 empty] | 328.7142 | 277.935 | 118.4275 | [5 empty] | 77.0809 | 65.4007 | 1913.4621 | [5 empty] | 329.9833 | 278.0992 | 121.2482 | [7 empty] | 77.4414 | 64.4889 | 0.9805 | 1904.4167 | 0.5232 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 65.9237 | 45.5546 | 6.8789 | 4354.7869 | 9.9378 | [6 empty] | 340.6651 | 282.4871 | 183.7607 | [5 empty] | 72.6129 | 47.1588 | 3595.0236 | [5 empty] | 340.7522 | 282.0929 | 187.7257 | [7 empty] | 72.3393 | 45.9268 | 1.262 | 3650.6483 | 0.557 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 60.7473 | 17.6072 | 5.3124 | 5843.8021 | 9.7248 | [6 empty] | 361.5444 | 290.4402 | 297.9037 | [5 empty] | 65.8284 | 19.1576 | 5188.8267 | [5 empty] | 362.3038 | 290.1729 | 301.4343 | [7 empty] | 65.9986 | 18.1605 | 1.0116 | 5245.2291 | 0.4638 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 55.8626 | -10.6485 | 9.8448 | 8223.1314 | 9.6678 | [6 empty] | 397.6411 | 304.1896 | 495.2377 | [5 empty] | 56.4097 | -20.4781 | 9393.2668 | [5 empty] | 399.2227 | 305.0967 | 492.4602 | [7 empty] | 57.1777 | -19.7096 | 1.0865 | 9228.4507 | 0.261 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 50.6613 | -38.1955 | 33.4725 | 13112.2597 | 10.8512 | [6 empty] | 459.0865 | 327.5946 | 831.1485 | [5 empty] | 44.779 | -71.147 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 461.5747 | 329.9917 | 829.8474 | [7 empty] | 45.151 | -70.2576 | 0.9641 | 34304762786617360 | 0.245 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 44.0094 | 135.651 | 29.0447 | 2451.3064 | 9.7782 | [6 empty] | 368.9066 | 385.8626 | 70.357 | [5 empty] | 45.9779 | 106.673 | 1958.5827 | [5 empty] | 371.5024 | 385.4226 | 69.8081 | [7 empty] | 47.9242 | 106.4768 | 1.9561 | 2647.1252 | 0.6518 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 43.5583 | 133.4047 | 28.0441 | 2517.8275 | 9.5324 | [6 empty] | 369.7229 | 386.1735 | 74.8191 | [5 empty] | 45.807 | 105.4509 | 1944.6706 | [5 empty] | 371.8519 | 385.4181 | 74.5498 | [7 empty] | 47.5899 | 105.1419 | 1.8095 | 1954.6675 | 0.6231 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 43.2134 | 125.6137 | 23.0239 | 1950.7931 | 8.6282 | [6 empty] | 371.579 | 386.8806 | 84.9664 | [5 empty] | 45.4219 | 102.696 | 1916.1044 | [5 empty] | 373.1314 | 385.8201 | 86.5085 | [7 empty] | 46.7831 | 101.8707 | 1.5919 | 1917.9075 | 0.6021 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 41.3825 | 110.9024 | 13.9181 | 3018.2576 | 7.6983 | [6 empty] | 375.2256 | 388.2696 | 104.9017 | [5 empty] | 44.6796 | 97.3805 | 1868.876 | [5 empty] | 377.7823 | 387.6644 | 104.0498 | [7 empty] | 46.6834 | 97.2248 | 2.0099 | 1877.5107 | 0.7164 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 39.1318 | 91.1944 | 5.3511 | 3506.701 | 7.281 | [6 empty] | 381.9392 | 390.8268 | 141.6035 | [5 empty] | 43.36 | 87.9147 | 3179.9123 | [5 empty] | 383.7031 | 390.1079 | 143.2935 | [7 empty] | 44.6127 | 87.1424 | 1.4717 | 3179.5776 | 0.6278 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 36.9637 | 67.8257 | 5.9244 | 4228.9566 | 7.2635 | [6 empty] | 393.8901 | 395.379 | 206.9368 | [5 empty] | 41.1508 | 72.017 | 3678.4571 | [5 empty] | 395.4702 | 394.6345 | 209.6639 | [7 empty] | 42.1531 | 71.0325 | 1.4049 | 3692.1101 | 0.6766 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 34.0433 | 41.19 | 6.6894 | 5333.8399 | 7.2492 | [6 empty] | 414.7693 | 403.332 | 321.0798 | [5 empty] | 37.6684 | 46.8121 | 4695.2553 | [5 empty] | 417.6073 | 402.875 | 322.3995 | [7 empty] | 39.3182 | 46.1919 | 1.7625 | 4691.931 | 0.9544 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 31.4062 | 13.6906 | 4.3699 | 6981.4559 | 7.0223 | [6 empty] | 450.8661 | 417.0815 | 518.4138 | [5 empty] | 32.5625 | 9.4764 | 7065.416 | [5 empty] | 454.6037 | 418.1594 | 518.4902 | [7 empty] | 34.0048 | 9.56 | 1.4447 | 7018.0661 | 0.5384 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 28.4382 | -13.8129 | 27.2885 | 9787.6519 | 10.0101 | [6 empty] | 512.3115 | 440.4864 | 854.3245 | [5 empty] | 25.7874 | -40.9723 | 17773.0456 | [5 empty] | 516.4449 | 442.318 | 856.7495 | [7 empty] | 26.7953 | -40.9738 | 1.0079 | 17557.4452 | 0.326 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | 11.0786 | 152.0607 | 21.6375 | 1902.0392 | 6.016 | [6 empty] | 459.5086 | 578.0321 | 109.8082 | [5 empty] | 6.9224 | 130.826 | 3110.3179 | [5 empty] | 457.4239 | 576.7632 | 111.5564 | [7 empty] | 6.2187 | 130.3571 | 0.8457 | 3123.9969 | 0.2567 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | 11.0172 | 149.984 | 20.5569 | 1890.3183 | 5.5908 | [6 empty] | 460.3248 | 578.343 | 114.2704 | [5 empty] | 6.8708 | 129.8496 | 3129.0156 | [5 empty] | 458.6331 | 577.2449 | 115.7362 | [7 empty] | 6.3232 | 129.4458 | 0.6804 | 3140.252 | 0.2051 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | 11.1559 | 143.0045 | 15.9803 | 1854.5946 | 4.3296 | [6 empty] | 462.181 | 579.05 | 124.4177 | [5 empty] | 6.754 | 127.6424 | 3171.8682 | [5 empty] | 461.7073 | 578.3884 | 125.811 | [7 empty] | 6.6603 | 127.249 | 0.4043 | 3179.0639 | 0.1017 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | 10.3207 | 129.7591 | 7.4401 | 3210.0559 | 2.9235 | [6 empty] | 465.8276 | 580.4391 | 144.353 | [5 empty] | 6.5273 | 123.3587 | 3257.5267 | [5 empty] | 464.9388 | 579.395 | 145.9275 | [7 empty] | 6.3576 | 122.8841 | 0.504 | 3266.7898 | 0.1277 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | 9.4418 | 111.7297 | 5.1385 | 3586.3762 | 3.0358 | [6 empty] | 472.5411 | 582.9963 | 181.0548 | [5 empty] | 6.1194 | 115.6495 | 3421.0116 | [5 empty] | 471.5291 | 581.5485 | 182.258 | [7 empty] | 6.0688 | 115.1824 | 0.4699 | 3428.9561 | 0.1106 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | 8.7031 | 90.1237 | 12.7711 | 4138.1248 | 4.139 | [6 empty] | 484.492 | 587.5485 | 246.388 | [5 empty] | 5.4218 | 102.4661 | 3733.2908 | [5 empty] | 483.9735 | 586.4009 | 247.5659 | [7 empty] | 5.5018 | 102.0297 | 0.4437 | 3741.0299 | 0.1007 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | 7.4984 | 65.0103 | 16.26 | 4970.5138 | 5.0386 | [6 empty] | 505.3713 | 595.5015 | 360.5311 | [5 empty] | 4.2833 | 80.9492 | 4352.2951 | [5 empty] | 504.8332 | 594.0751 | 360.8642 | [7 empty] | 4.5053 | 80.6115 | 0.4042 | 4357.4905 | 0.126 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | 6.5582 | 38.545 | 9.9738 | 6162.9969 | 4.7991 | [6 empty] | 541.468 | 609.2509 | 557.8651 | [5 empty] | 2.5221 | 47.6657 | 5681.6341 | [5 empty] | 540.7112 | 608.2468 | 556.7543 | [7 empty] | 2.5912 | 47.6591 | 0.0694 | 5679.2356 | 0.0498 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | 5.4407 | 11.4625 | 12.6882 | 7993.6709 | 5.9758 | [6 empty] | 602.9135 | 632.6559 | 893.7758 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7057 | 632.5683 | 893.2969 | [7 empty] | -0.0277 | 0.054 | 0.0607 | 9294.7976 | 0.058 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 46.5484 | 25.3867 | 32.6699 | 3657.8307 | 17.3647 | [6 empty] | 31.274 | 27.9465 | 23.4506 | [5 empty] | 16.7075 | 12.0883 | 4643.6607 | [5 empty] | 30.8959 | 27.6164 | 22.9706 | [7 empty] | 16.6708 | 12.1972 | 0.1149 | 4611.0843 | 0.1729 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 54.4897 | 34.2076 | 17.0373 | 4595.3999 | 17.0068 | [6 empty] | 155.4045 | 136.3694 | 111.6122 | [5 empty] | 39.2263 | 26.638 | 4494.0498 | [5 empty] | 154.4768 | 135.0865 | 112.9921 | [7 empty] | 39.1264 | 25.4872 | 1.1551 | 4564.2287 | 0.6712 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 50.1818 | 21.8498 | 20.0641 | 5158.8998 | 19.703 | [6 empty] | 113.3855 | 98.842 | 97.0169 | [5 empty] | 31.146 | 15.5091 | 5251.431 | [5 empty] | 112.5837 | 98.64 | 96.0027 | [7 empty] | 30.6181 | 15.9517 | 0.6889 | 5226.2458 | 0.4589 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -13.936 | 88.943 | 32.4296 | 3416.9949 | 19.7922 | [6 empty] | 68.6248 | 98.7128 | 32.6396 | [5 empty] | -13.3754 | 56.5183 | 3736.7929 | [5 empty] | 68.025 | 97.7381 | 32.9021 | [7 empty] | -13.3136 | 55.9035 | 0.6178 | 3753.7855 | 0.2727 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -32.9071 | -7.0745 | 12.5414 | 14614.3923 | 19.1533 | [6 empty] | 81.6834 | 100.6073 | 176.2758 | [5 empty] | -21.0991 | -11.3005 | 19630.683 | [5 empty] | 82.1737 | 100.2683 | 175.5624 | [7 empty] | -20.2042 | -11.3335 | 0.8955 | 19312.1678 | 0.636 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 21.6835 | -43.3874 | 16.8821 | 32286.0784 | 19.3183 | [6 empty] | 126.9677 | 102.1491 | 293.6977 | [5 empty] | 6.8262 | -51.4039 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 126.3649 | 101.8209 | 293.4079 | [7 empty] | 6.5428 | -51.4846 | 0.2947 | 2.9273e+18 | 0.1446 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -8.7163 | 42.6666 | 20.102 | 4479.9752 | 17.3226 | [6 empty] | 29.6829 | 38.5401 | 26.4871 | [5 empty] | -6.1768 | 22.7256 | 4893.6803 | [5 empty] | 29.4602 | 38.0264 | 26.3945 | [7 empty] | -5.8371 | 22.2979 | 0.5462 | 4912.2752 | 0.3386 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 124.7334 | 30.7634 | 47.9115 | 2244.3827 | 18.4972 | [6 empty] | 108.7334 | 69.981 | 41.6805 | [5 empty] | 77.4222 | 23.2033 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.8863 | 69.3268 | 42.0323 | [7 empty] | 77.0286 | 22.6279 | 0.6971 | 2244.3827 | 0.3258 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -61.7932 | 84.2405 | 26.4488 | 4580.6474 | 13.7771 | [6 empty] | 101.0954 | 176.3212 | 77.5084 | [5 empty] | -41.2003 | 67.6431 | 4372.0799 | [5 empty] | 100.2888 | 174.6472 | 78.7613 | [7 empty] | -41.0916 | 66.5174 | 1.131 | 4412.0101 | 0.3606 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -8.4621 | -68.0026 | 6.3169 | 4.391e+18 | 17.2957 | [6 empty] | 68.7301 | 55.0753 | 232.0804 | [5 empty] | -7.3684 | -61.7812 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.6943 | 54.9756 | 233.3339 | [7 empty] | -7.5145 | -62.1865 | 0.4308 | 4.391e+18 | 0.1236 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 71.1617 | 16.6492 | 47.5796 | 2244.3827 | 15.9734 | [6 empty] | 26.7507 | 19.9463 | 18.4756 | [5 empty] | 24.6334 | 6.7029 | 4420.676 | [5 empty] | 26.6785 | 19.9009 | 19.2039 | [7 empty] | 24.1166 | 5.9359 | 0.9249 | 4607.7008 | 0.53 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -50.602 | 61.4517 | 35.7083 | 4726.0855 | 19.8863 | [6 empty] | 37.2559 | 62.2434 | 34.099 | [5 empty] | -24.376 | 37.2178 | 4732.4771 | [5 empty] | 37.4294 | 62.1278 | 34.1776 | [7 empty] | -23.9549 | 37.0262 | 0.4626 | 4732.2864 | 0.1813 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -2.3681 | -56.3073 | 21.9636 | 4.391e+18 | 11.4086 | [6 empty] | 24.4921 | 19.3032 | 79.0212 | [5 empty] | -2.902 | -34.3502 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.3414 | 19.2861 | 78.1702 | [7 empty] | -2.9372 | -33.958 | 0.3937 | 2.9273e+18 | 0.175 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 100.8472 | 78.9438 | 19.9397 | 2244.3827 | 13.3962 | [6 empty] | 246.413 | 186.6764 | 57.9291 | [5 empty] | 93.346 | 60.4689 | 2244.3827 | [5 empty] | 246.2449 | 185.9079 | 57.7134 | [7 empty] | 93.9533 | 60.2458 | 0.647 | 2244.3827 | 0.238 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.1708 | -46.3541 | 25.9631 | 31966.2632 | 20.5348 | [6 empty] | 90.6116 | 63.9053 | 184.6947 | [5 empty] | 18.4244 | -43.0072 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.053 | 63.7268 | 185.468 | [7 empty] | 17.7754 | -43.344 | 0.7311 | 2.9273e+18 | 0.2462

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*