## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | PQ | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.1577 | -0.2775 |  | 24710.7137 | 0.5995 | 46.4319 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6500 | 0 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.524 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1632 | -0.288 |  | 24092.5773 | 0.6255 | 48.036 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.1583 | -0.2775 | 0.3195 | 24774.7079 | 0.5998 | 46.4162 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.0001 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -6628.0997 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9953 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2884 | 0.3313 | 24143.0097 | 0.6256 | 48.0259 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.1583 | -0.2775 | 0.3195 | 24616.786 | 0.6006 | 46.5246 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -2579.6371 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9944 | [7 empty] | -0.163 | -0.2875 | 0.3305 | 24030.7531 | 0.6248 | 48.025 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.1579 | -0.2782 | 0.3199 | 24713.8241 | 0.6007 | 46.5063 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -1387.1219 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5239 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2881 | 0.331 | 24101.185 | 0.6252 | 48.0283 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.1579 | -0.2774 | 0.3192 | 24434.5666 | 0.6009 | 46.6249 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -858.4176 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.524 | 0.9949 | [7 empty] | -0.163 | -0.2877 | 0.3306 | 24036.1864 | 0.6249 | 48.0377 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.1579 | -0.2775 | 0.3192 | 24312.7465 | 0.6016 | 46.7176 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -575.9221 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5239 | 0.995 | [7 empty] | -0.1624 | -0.288 | 0.3307 | 24067.9443 | 0.6247 | 48.0301 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.1578 | -0.2777 | 0.3194 | 24157.315 | 0.6026 | 46.8456 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0009 | 0.0012 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -407.5747 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.9937 | [7 empty] | -0.1622 | -0.287 | 0.3297 | 23953.4702 | 0.6234 | 48.016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1545 | -0.2795 | 0.3194 | 23608.4416 | 0.6061 | 47.3201 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0012 | 0.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -299.7414 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.995 | [7 empty] | -0.1625 | -0.2886 | 0.3312 | 24163.3289 | 0.6247 | 48.0105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.1548 | -0.2793 | 0.3194 | 23596.714 | 0.606 | 47.3248 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0015 | 0.0021 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -227.0177 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1629 | -0.288 | 0.3309 | 24103.5946 | 0.6244 | 48.0173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.1552 | -0.2786 | 0.3189 | 23191.8279 | 0.6077 | 47.5961 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0018 | 0.0026 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -176.0344 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1627 | -0.2881 | 0.3309 | 24108.1424 | 0.6241 | 48.015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.1511 | -0.2824 | 0.3203 | 23090.5756 | 0.6113 | 47.9026 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0022 | 0.0031 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -139.1926 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1628 | -0.288 | 0.3308 | 24097.5342 | 0.6239 | 48.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.1392 | -0.2809 | 0.3135 | 21661.5349 | 0.6113 | 48.6745 | [5 empty] | 0.0025 | 0.0026 | 0.0037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -111.9112 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5237 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2878 | 0.3308 | 24075.8318 | 0.6236 | 48.0187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.1386 | -0.2813 | 0.3136 | 21662.582 | 0.6114 | 48.6934 | [5 empty] | 0.003 | 0.0031 | 0.0044 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -91.2967 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9953 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2884 | 0.3313 | 24148.1784 | 0.624 | 48.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.1363 | -0.2709 | 0.3033 | 19986.8486 | 0.6083 | 49.5112 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0036 | 0.0051 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -75.4512 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9942 | [7 empty] | -0.163 | -0.2871 | 0.3302 | 23986.0816 | 0.6225 | 48.0266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.1352 | -0.2711 | 0.303 | 19969.1143 | 0.6078 | 49.5171 | [5 empty] | 0.004 | 0.0042 | 0.0059 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -63.0899 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5237 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1634 | -0.288 | 0.3312 | 24124.4585 | 0.6232 | 48.0186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.1327 | -0.2706 | 0.3014 | 19549.3698 | 0.6102 | 49.9414 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0047 | 0.0067 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -53.3206 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2878 | 0.3304 | 24052.6516 | 0.622 | 48.0175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1298 | -0.2678 | 0.2976 | 18434.4478 | 0.62 | 51.2764 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0054 | 0.0076 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -45.509 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2884 | 0.3313 | 24146.4377 | 0.6226 | 48.0219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.1314 | -0.2677 | 0.2982 | 18467.1238 | 0.62 | 51.2726 | [5 empty] | 0.0057 | 0.006 | 0.0085 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -39.1958 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5239 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2882 | 0.3314 | 24139.6083 | 0.6224 | 48.0281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.1354 | -0.267 | 0.2993 | 18027.7211 | 0.6293 | 52.1232 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0067 | 0.0095 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -34.0426 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2877 | 0.3304 | 24027.7063 | 0.6209 | 48.027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.1332 | -0.2663 | 0.2977 | 17630.1396 | 0.6341 | 52.7388 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0075 | 0.0106 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -29.7964 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9953 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2885 | 0.3313 | 24157.2645 | 0.6214 | 48.0206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.1362 | -0.2648 | 0.2978 | 16909.4954 | 0.6508 | 54.2653 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0083 | 0.0117 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -26.2655 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1624 | -0.288 | 0.3306 | 24066.9508 | 0.6203 | 48.0254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.1412 | -0.2624 | 0.2979 | 16436.3834 | 0.6633 | 55.3649 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0091 | 0.0129 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -23.3033 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9949 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2885 | 0.3311 | 24154.228 | 0.6202 | 48.0096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.1397 | -0.261 | 0.296 | 16041.8414 | 0.6717 | 56.2376 | [5 empty] | 0.0095 | 0.01 | 0.0142 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -20.7961 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5235 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1629 | -0.288 | 0.3309 | 24118.138 | 0.6195 | 48.0047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.1398 | -0.2609 | 0.296 | 16043.4437 | 0.6709 | 56.224 | [5 empty] | 0.0104 | 0.011 | 0.0155 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -18.655 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2879 | 0.3308 | 24101.8679 | 0.6188 | 48.0063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.1376 | -0.2591 | 0.2933 | 15681.4671 | 0.678 | 57.0194 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0119 | 0.0169 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -16.8102 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5234 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2885 | 0.3312 | 24180.7633 | 0.6187 | 47.9978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.1351 | -0.2574 | 0.2907 | 15335.6506 | 0.6861 | 57.8697 | [5 empty] | 0.0123 | 0.013 | 0.0183 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -15.2061 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.995 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2884 | 0.3314 | 24169.5028 | 0.6185 | 48.014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.1309 | -0.2536 | 0.2854 | 14833.6374 | 0.6976 | 59.0939 | [5 empty] | 0.0134 | 0.014 | 0.0198 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -13.7984 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5234 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2882 | 0.3311 | 24148.5946 | 0.6174 | 48.0024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.1292 | -0.2512 | 0.2825 | 14576.1454 | 0.7041 | 59.786 | [5 empty] | 0.0144 | 0.0152 | 0.0214 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -12.5514 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.995 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2884 | 0.3312 | 24147.4458 | 0.617 | 48.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.1259 | -0.2488 | 0.2788 | 14185.7677 | 0.7194 | 61.1101 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0163 | 0.0231 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -11.4362 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.995 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2883 | 0.331 | 24125.3719 | 0.6162 | 48.0198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.124 | -0.2458 | 0.2753 | 13972.1659 | 0.725 | 61.7185 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0176 | 0.0248 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -10.4294 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9956 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2887 | 0.3315 | 24173.6042 | 0.6161 | 48.0292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.1206 | -0.2423 | 0.2706 | 13625.0734 | 0.7401 | 63.003 | [5 empty] | 0.018 | 0.0189 | 0.0266 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -9.5119 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1625 | -0.2878 | 0.3305 | 24059.4982 | 0.6143 | 48.0198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.1176 | -0.2399 | 0.2671 | 13405.4308 | 0.7502 | 63.8635 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0202 | 0.0285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -8.668 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2882 | 0.3308 | 24094.1732 | 0.6138 | 48.0231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.1124 | -0.2353 | 0.2607 | 13081.4824 | 0.7657 | 65.1453 | [5 empty] | 0.0206 | 0.0216 | 0.0305 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -7.8847 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.524 | 0.9955 | [7 empty] | -0.1633 | -0.2883 | 0.3313 | 24123.5081 | 0.6138 | 48.0375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.1106 | -0.2323 | 0.2573 | 12893.8639 | 0.7767 | 66.0137 | [5 empty] | 0.0219 | 0.023 | 0.0325 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -7.1515 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5241 | 0.9955 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2882 | 0.3312 | 24100.1053 | 0.613 | 48.0446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.1054 | -0.2263 | 0.2497 | 12565.308 | 0.7976 | 67.5723 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0245 | 0.0346 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -6.4594 |  |  |  |  | 0.4876 | 0.5241 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2874 | 0.3302 | 23976.8324 | 0.611 | 48.0426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.1061 | -0.227 | 0.2506 | 12581.5344 | 0.797 | 67.5744 | [5 empty] | 0.0249 | 0.0261 | 0.0368 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -5.8012 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2879 | 0.3305 | 24052.9674 | 0.6104 | 48.0262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.1009 | -0.223 | 0.2448 | 12362.5344 | 0.8124 | 68.6994 | [5 empty] | 0.0264 | 0.0277 | 0.0391 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -5.1707 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9949 | [7 empty] | -0.1632 | -0.288 | 0.331 | 24105.0321 | 0.6101 | 48.025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.0928 | -0.2155 | 0.2347 | 11991.8329 | 0.8476 | 70.9811 | [5 empty] | 0.028 | 0.0294 | 0.0415 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -4.5628 |  |  |  |  | 0.4876 | 0.5239 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2883 | 0.3308 | 24089.6733 | 0.6089 | 48.0302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.0887 | -0.21 | 0.2279 | 11773.7961 | 0.8716 | 72.4917 | [5 empty] | 0.0296 | 0.0311 | 0.0439 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -3.9734 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2879 | 0.3307 | 24069.5532 | 0.6078 | 48.0253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.0886 | -0.2088 | 0.2268 | 11763.4656 | 0.8684 | 72.4231 | [5 empty] | 0.0314 | 0.0329 | 0.0465 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -3.3988 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9949 | [7 empty] | -0.163 | -0.2881 | 0.331 | 24108.0711 | 0.6072 | 48.0228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.083 | -0.2034 | 0.2197 | 11565.5788 | 0.8922 | 73.8713 | [5 empty] | 0.0331 | 0.0348 | 0.0491 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -2.836 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5237 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1621 | -0.2885 | 0.3309 | 24125.344 | 0.6059 | 48.017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.0752 | -0.1981 | 0.2119 | 11378.251 | 0.917 | 75.3156 | [5 empty] | 0.035 | 0.0367 | 0.0518 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -2.2825 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5241 | 0.995 | [7 empty] | -0.163 | -0.2877 | 0.3306 | 24025.9063 | 0.6049 | 48.0447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.0704 | -0.1912 | 0.2037 | 11199.169 | 0.943 | 76.8005 | [5 empty] | 0.0368 | 0.0387 | 0.0546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -1.7363 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5239 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2876 | 0.3306 | 24042.2737 | 0.6037 | 48.0281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.0654 | -0.1864 | 0.1975 | 11069.3822 | 0.9649 | 78.0058 | [5 empty] | 0.0388 | 0.0407 | 0.0575 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -1.1956 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.524 | 0.995 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2878 | 0.3309 | 24067.9336 | 0.6031 | 48.0382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.0596 | -0.181 | 0.1905 | 10940.6701 | 0.9869 | 79.1925 | [5 empty] | 0.0408 | 0.0428 | 0.0605 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -0.6588 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5239 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2882 | 0.3311 | 24114.8329 | 0.602 | 48.0298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.0555 | -0.1758 | 0.1844 | 10826.917 | 1.0107 | 80.4324 | [5 empty] | 0.0429 | 0.045 | 0.0636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | -0.1248 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2883 | 0.3309 | 24104.1646 | 0.6004 | 48.0231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.0505 | -0.17 | 0.1774 | 10713.7057 | 1.034 | 81.6285 | [5 empty] | 0.045 | 0.0473 | 0.0668 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 0.4076 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2883 | 0.3313 | 24138.5817 | 0.5998 | 48.0234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.0451 | -0.1647 | 0.1708 | 10611.3946 | 1.0577 | 82.8007 | [5 empty] | 0.0473 | 0.0496 | 0.0701 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 0.9391 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2877 | 0.3304 | 24033.6867 | 0.5975 | 48.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.0404 | -0.1582 | 0.1633 | 10508.5924 | 1.0811 | 83.9615 | [5 empty] | 0.0495 | 0.052 | 0.0734 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 1.4705 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5239 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2881 | 0.3308 | 24072.1771 | 0.5967 | 48.0324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.0297 | -0.128 | 0.1314 | 10208.2878 | 1.1111 | 85.6358 | [5 empty] | 0.0519 | 0.0545 | 0.0769 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 2.0025 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1622 | -0.2882 | 0.3307 | 24091.0377 | 0.5953 | 48.0223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.0245 | -0.1138 | 0.1164 | 10069.6259 | 1.1391 | 86.984 | [5 empty] | 0.0543 | 0.057 | 0.0805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 2.5355 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2881 | 0.3308 | 24100.7651 | 0.594 | 48.0143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.0247 | -0.1139 | 0.1166 | 10071.231 | 1.1366 | 86.9695 | [5 empty] | 0.0568 | 0.0596 | 0.0842 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 3.07 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9955 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2886 | 0.3314 | 24153.8967 | 0.5933 | 48.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.0127 | -0.0732 | 0.0743 | 9753.7349 | 1.1772 | 88.9375 | [5 empty] | 0.0594 | 0.0623 | 0.088 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 3.6063 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2879 | 0.3305 | 24058.3879 | 0.5908 | 48.0175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | 0.0261 | -0.0824 | 0.0864 | 9704.8507 | 1.246 | 91.2712 | [5 empty] | 0.062 | 0.0651 | 0.0919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 4.1447 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1622 | -0.288 | 0.3305 | 24063.9095 | 0.5894 | 48.02 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | 0.0641 | -0.1024 | 0.1208 | 9734.5034 | 1.2923 | 92.2276 | [5 empty] | 0.0647 | 0.0679 | 0.0959 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 4.6854 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2883 | 0.3309 | 24109.9621 | 0.5885 | 48.0229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | 0.0637 | -0.1018 | 0.1201 | 9731.9026 | 1.2892 | 92.2183 | [5 empty] | 0.0675 | 0.0708 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 5.2287 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5238 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1635 | -0.2882 | 0.3313 | 24137.0032 | 0.5875 | 48.0256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | 0.0818 | -0.0842 | 0.1174 | 9578.9582 | 1.3708 | 95.2094 | [5 empty] | 0.0703 | 0.0738 | 0.1043 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 5.7746 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5238 | 0.9952 | [7 empty] | -0.164 | -0.2883 | 0.3317 | 24176.7689 | 0.5864 | 48.0223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | 0.065 | -0.0434 | 0.0782 | 9394.6399 | 1.4425 | 98.5377 | [5 empty] | 0.0733 | 0.0769 | 0.1086 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 6.3234 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1625 | -0.2879 | 0.3306 | 24065.6548 | 0.5834 | 48.0206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | 0.0497 | -0.0098 | 0.0507 | 9265.9811 | 1.4744 | 100.0627 | [5 empty] | 0.0763 | 0.0801 | 0.1131 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 6.8751 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9943 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2877 | 0.3304 | 24043.5242 | 0.5815 | 48.0144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | 0.0489 | -0.0131 | 0.0507 | 9281.5076 | 1.4719 | 100.0609 | [5 empty] | 0.0794 | 0.0833 | 0.1177 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 7.4297 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2881 | 0.3309 | 24102.9785 | 0.5806 | 48.0236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | 0.0573 | -0.0042 | 0.0575 | 9230.718 | 1.5055 | 101.2317 | [5 empty] | 0.0826 | 0.0866 | 0.1224 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 7.9873 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1628 | -0.288 | 0.3308 | 24089.7947 | 0.5787 | 48.0228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | 0.0953 | -0.0145 | 0.0964 | 9219.864 | 1.559 | 102.5851 | [5 empty] | 0.0858 | 0.0901 | 0.1272 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 8.548 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1622 | -0.288 | 0.3305 | 24065.8107 | 0.5766 | 48.0184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | 0.1429 | -0.0187 | 0.1442 | 9174.3842 | 1.6695 | 105.4099 | [5 empty] | 0.0892 | 0.0936 | 0.1322 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 9.1118 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.524 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1635 | -0.2879 | 0.3311 | 24092.6688 | 0.5758 | 48.0366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | 0.1441 | -0.02 | 0.1455 | 9177.8214 | 1.6686 | 105.4363 | [5 empty] | 0.0926 | 0.0972 | 0.1373 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 9.6787 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2882 | 0.3311 | 24110.6941 | 0.5738 | 48.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | 0.1554 | -0.0114 | 0.1558 | 9132.7843 | 1.7107 | 106.7229 | [5 empty] | 0.0961 | 0.1009 | 0.1425 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 10.2487 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9951 | [7 empty] | -0.163 | -0.288 | 0.3309 | 24083.7927 | 0.5718 | 48.0329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | 0.1406 | 0.0377 | 0.1455 | 8980.1708 | 1.7476 | 108.5413 | [5 empty] | 0.0997 | 0.1046 | 0.1478 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 10.8218 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5239 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1633 | -0.2873 | 0.3305 | 24020.2853 | 0.5695 | 48.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | 0.1418 | 0.0422 | 0.1479 | 8970.943 | 1.79 | 109.9215 | [5 empty] | 0.1034 | 0.1085 | 0.1533 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 11.3979 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2881 | 0.3311 | 24114.748 | 0.5682 | 48.0243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | 0.1257 | 0.0917 | 0.1556 | 8837.8464 | 1.8405 | 111.8305 | [5 empty] | 0.1072 | 0.1125 | 0.1589 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 11.9771 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9953 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2884 | 0.3313 | 24138.6704 | 0.5664 | 48.0283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | 0.1438 | 0.1025 | 0.1766 | 8794.9334 | 1.8918 | 113.2388 | [5 empty] | 0.111 | 0.1165 | 0.1646 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 12.5594 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.995 | [7 empty] | -0.1627 | -0.2884 | 0.3311 | 24143.2935 | 0.5642 | 48.0159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | 0.1394 | 0.1131 | 0.1795 | 8766.9171 | 1.887 | 113.2514 | [5 empty] | 0.115 | 0.1207 | 0.1705 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 13.1447 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5236 | 0.9956 | [7 empty] | -0.1622 | -0.2891 | 0.3315 | 24211.6738 | 0.5625 | 48.0138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | 0.1447 | 0.0685 | 0.1601 | 8909.5613 | 1.9321 | 114.505 | [5 empty] | 0.1191 | 0.1249 | 0.1765 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 13.7329 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.524 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2873 | 0.3305 | 24006.5204 | 0.5597 | 48.0381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | 0.1596 | 0.0871 | 0.1819 | 8845.5345 | 1.9796 | 115.8103 | [5 empty] | 0.1232 | 0.1293 | 0.1827 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 14.3242 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2881 | 0.3308 | 24099.6678 | 0.5577 | 48.0174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | 0.1647 | 0.0509 | 0.1724 | 8956.3465 | 2.0195 | 116.8401 | [5 empty] | 0.1275 | 0.1337 | 0.1889 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 14.9184 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.524 | 0.9954 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2882 | 0.331 | 24097.8659 | 0.556 | 48.0378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | 0.1843 | 0.0748 | 0.1989 | 8885.946 | 2.1389 | 120.0118 | [5 empty] | 0.1318 | 0.1383 | 0.1954 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 15.5154 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2881 | 0.3308 | 24086.5754 | 0.5534 | 48.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | 0.2011 | 0.0952 | 0.2225 | 8821.8458 | 2.1885 | 121.2691 | [5 empty] | 0.1362 | 0.143 | 0.202 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 16.1154 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9954 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2884 | 0.3312 | 24128.9651 | 0.5519 | 48.0315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | 0.2102 | 0.1055 | 0.2352 | 8800.2486 | 2.2601 | 123.1451 | [5 empty] | 0.1408 | 0.1477 | 0.2087 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 16.7182 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.995 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2884 | 0.3312 | 24146.429 | 0.5495 | 48.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | 0.2149 | 0.1055 | 0.2394 | 8795.5221 | 2.2578 | 123.1266 | [5 empty] | 0.1454 | 0.1526 | 0.2156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 17.3238 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9954 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2884 | 0.3313 | 24135.3403 | 0.5476 | 48.0329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | 0.2226 | 0.1205 | 0.2531 | 8760.8716 | 2.3085 | 124.4669 | [5 empty] | 0.1502 | 0.1576 | 0.2226 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 17.9323 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5238 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1627 | -0.2878 | 0.3306 | 24052.9738 | 0.5444 | 48.0236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | 0.2787 | 0.1375 | 0.3108 | 8682.3551 | 2.3937 | 125.9778 | [5 empty] | 0.155 | 0.1627 | 0.2298 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 18.5434 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.524 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2879 | 0.331 | 24088.6234 | 0.5428 | 48.0343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | 0.2887 | 0.1536 | 0.327 | 8648.8114 | 2.4505 | 127.403 | [5 empty] | 0.16 | 0.1679 | 0.2372 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 19.1573 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5236 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1622 | -0.2878 | 0.3303 | 24048.5048 | 0.5393 | 48.0129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | 0.3459 | 0.1734 | 0.3869 | 8570.2684 | 2.5375 | 128.7905 | [5 empty] | 0.1651 | 0.1732 | 0.2447 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 19.7739 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.995 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2882 | 0.3312 | 24131.9932 | 0.5382 | 48.0219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | 0.3493 | 0.1849 | 0.3952 | 8556.239 | 2.5884 | 130.1292 | [5 empty] | 0.1702 | 0.1786 | 0.2524 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 20.3932 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1626 | -0.288 | 0.3307 | 24092.5727 | 0.5351 | 48.0127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | 0.3285 | 0.1917 | 0.3803 | 8576.9189 | 2.6439 | 131.9175 | [5 empty] | 0.1755 | 0.1842 | 0.2602 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 21.0151 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5238 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2879 | 0.3308 | 24083.6767 | 0.533 | 48.0227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | 0.3432 | 0.2111 | 0.4029 | 8539.1812 | 2.7047 | 133.2847 | [5 empty] | 0.1809 | 0.1899 | 0.2682 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 21.6397 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.9943 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2876 | 0.3305 | 24059.6272 | 0.5301 | 48.0125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | 0.3213 | 0.219 | 0.3888 | 8557.3378 | 2.7604 | 134.9905 | [5 empty] | 0.1864 | 0.1956 | 0.2764 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 22.2668 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5239 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1635 | -0.2878 | 0.331 | 24085.1415 | 0.5284 | 48.0279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | 0.3295 | 0.229 | 0.4013 | 8543.3549 | 2.8102 | 136.1352 | [5 empty] | 0.1921 | 0.2015 | 0.2847 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 22.8965 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2877 | 0.3305 | 24051.0571 | 0.5251 | 48.015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | 0.3893 | 0.2506 | 0.463 | 8476.5489 | 2.9093 | 137.6938 | [5 empty] | 0.1978 | 0.2076 | 0.2932 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 23.5288 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2881 | 0.3307 | 24081.72 | 0.5229 | 48.0183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | 0.4077 | 0.2648 | 0.4862 | 8451.3438 | 2.9707 | 138.9251 | [5 empty] | 0.2037 | 0.2137 | 0.3019 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 24.1636 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5237 | 0.9943 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2876 | 0.3305 | 24046.1756 | 0.5202 | 48.0165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | 0.4613 | 0.2907 | 0.5453 | 8385.3474 | 3.0639 | 140.3283 | [5 empty] | 0.2097 | 0.22 | 0.3108 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 24.8009 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5239 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2876 | 0.3306 | 24041.4761 | 0.518 | 48.0289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | 0.4791 | 0.3075 | 0.5693 | 8358.9872 | 3.1248 | 141.5222 | [5 empty] | 0.2158 | 0.2264 | 0.3198 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 25.4407 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5239 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2883 | 0.3311 | 24117.0187 | 0.516 | 48.0284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | 0.451 | 0.3102 | 0.5474 | 8395.0928 | 3.1872 | 143.3872 | [5 empty] | 0.222 | 0.2329 | 0.3291 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 26.083 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.9949 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2882 | 0.331 | 24118.6175 | 0.5134 | 48.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | 0.4623 | 0.323 | 0.564 | 8381.6649 | 3.2482 | 144.6375 | [5 empty] | 0.2283 | 0.2396 | 0.3385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 26.7277 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.5236 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1625 | -0.2887 | 0.3313 | 24169.4419 | 0.5111 | 48.0136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | 0.439 | 0.3375 | 0.5537 | 8391.8773 | 3.3098 | 146.3319 | [5 empty] | 0.2348 | 0.2464 | 0.3481 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 27.3749 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5239 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2876 | 0.3307 | 24049.0221 | 0.508 | 48.0297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | 0.5202 | 0.3828 | 0.6459 | 8308.6693 | 3.4976 | 149.2294 | [5 empty] | 0.2414 | 0.2533 | 0.3579 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 28.0245 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5235 | 0.9941 | [7 empty] | -0.1621 | -0.2877 | 0.3302 | 24041.7646 | 0.5047 | 48.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | 0.5327 | 0.394 | 0.6626 | 8301.5492 | 3.5665 | 150.5432 | [5 empty] | 0.2482 | 0.2604 | 0.3679 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 28.6765 |  |  |  |  | 0.4873 | 0.524 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2875 | 0.3307 | 24035.0061 | 0.5031 | 48.0382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | 0.6002 | 0.4188 | 0.7319 | 8247.9557 | 3.6834 | 152.0429 | [5 empty] | 0.255 | 0.2676 | 0.3781 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 29.3309 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.524 | 0.9952 | [7 empty] | -0.1631 | -0.288 | 0.331 | 24086.7916 | 0.5009 | 48.0361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | 0.6283 | 0.4442 | 0.7694 | 8210.6576 | 3.7509 | 153.1011 | [5 empty] | 0.262 | 0.275 | 0.3884 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 29.9876 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5237 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1633 | -0.2876 | 0.3307 | 24063.3598 | 0.498 | 48.017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | 0.5833 | 0.4452 | 0.7337 | 8256.6049 | 3.8083 | 154.9115 | [5 empty] | 0.2692 | 0.2824 | 0.399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 30.6468 |  |  |  |  | 0.4874 | 0.5238 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1624 | -0.288 | 0.3306 | 24072.2655 | 0.4953 | 48.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | 0.5987 | 0.4643 | 0.7577 | 8238.8925 | 3.8805 | 156.1919 | [5 empty] | 0.2764 | 0.2901 | 0.4098 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 31.3083 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5235 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1627 | -0.2881 | 0.3309 | 24119.7355 | 0.4931 | 48.0072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | 0.5739 | 0.4798 | 0.7481 | 8254.5914 | 3.9616 | 158.0821 | [5 empty] | 0.2838 | 0.2979 | 0.4208 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 31.9721 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5236 | 0.9951 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2886 | 0.3313 | 24168.6144 | 0.4911 | 48.012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | 0.5948 | 0.4946 | 0.7736 | 8241.7276 | 4.0407 | 159.3856 | [5 empty] | 0.2914 | 0.3058 | 0.432 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 32.6383 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2882 | 0.3311 | 24144.5517 | 0.4885 | 48.0056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | 0.6153 | 0.5192 | 0.8051 | 8221.4959 | 4.14 | 161.0339 | [5 empty] | 0.2991 | 0.3138 | 0.4434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 33.3068 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9941 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2876 | 0.3305 | 24061.1998 | 0.4854 | 48.0078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | 0.6257 | 0.5135 | 0.8094 | 8224.0014 | 4.1396 | 161.0221 | [5 empty] | 0.3069 | 0.3221 | 0.455 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 33.9777 |  |  |  |  | 0.4872 | 0.5237 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1627 | -0.288 | 0.3308 | 24090.7812 | 0.4834 | 48.0174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | 0.6318 | 0.5316 | 0.8257 | 8212.9302 | 4.2015 | 162.1553 | [5 empty] | 0.3149 | 0.3304 | 0.4668 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 34.6508 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5237 | 0.994 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2872 | 0.3304 | 24016.6141 | 0.4807 | 48.0177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | 0.6557 | 0.5551 | 0.8591 | 8195.1184 | 4.3069 | 163.8306 | [5 empty] | 0.323 | 0.339 | 0.4789 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 35.3263 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2877 | 0.3307 | 24069.8102 | 0.4788 | 48.0156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | 0.674 | 0.5757 | 0.8864 | 8178.5265 | 4.3849 | 165.0761 | [5 empty] | 0.3313 | 0.3477 | 0.4912 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 36.004 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9951 | [7 empty] | -0.163 | -0.2887 | 0.3315 | 24204.6271 | 0.4776 | 48.0071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | 0.6895 | 0.5896 | 0.9072 | 8173.7334 | 4.4699 | 166.453 | [5 empty] | 0.3397 | 0.3565 | 0.5037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 36.684 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1631 | -0.288 | 0.331 | 24117.7626 | 0.4748 | 48.0117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | 0.7117 | 0.6014 | 0.9317 | 8167.9249 | 4.555 | 167.7418 | [5 empty] | 0.3483 | 0.3655 | 0.5164 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 37.3664 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5233 | 0.9938 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2876 | 0.3302 | 24053.4985 | 0.4715 | 47.9963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | 0.7233 | 0.627 | 0.9572 | 8149.5512 | 4.6271 | 168.9312 | [5 empty] | 0.3571 | 0.3747 | 0.5293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 38.051 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.9949 | [7 empty] | -0.1633 | -0.2883 | 0.3313 | 24158.7284 | 0.4712 | 48.0132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | 0.737 | 0.643 | 0.9781 | 8141.6708 | 4.6981 | 170.0959 | [5 empty] | 0.366 | 0.384 | 0.5425 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 38.7379 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5235 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1633 | -0.288 | 0.3311 | 24130.6981 | 0.4689 | 48.0092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | 0.7708 | 0.6624 | 1.0163 | 8129.9769 | 4.8142 | 171.8227 | [5 empty] | 0.375 | 0.3935 | 0.5559 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 39.427 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9943 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2878 | 0.3307 | 24094.636 | 0.4665 | 48.0063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | 0.7919 | 0.6853 | 1.0472 | 8113.0641 | 4.8907 | 173.0243 | [5 empty] | 0.3842 | 0.4032 | 0.5696 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 40.1185 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.994 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2875 | 0.3304 | 24040.3268 | 0.4643 | 48.0086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | 0.8148 | 0.7113 | 1.0816 | 8101.2801 | 5.0063 | 174.8786 | [5 empty] | 0.3936 | 0.413 | 0.5835 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 40.8122 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5233 | 0.9937 | [7 empty] | -0.1624 | -0.2876 | 0.3303 | 24056.6431 | 0.4624 | 47.9939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | 0.8306 | 0.7273 | 1.104 | 8094.6356 | 5.0791 | 176.0889 | [5 empty] | 0.4032 | 0.423 | 0.5976 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 41.5081 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5234 | 0.9938 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2875 | 0.3303 | 24054.2512 | 0.4609 | 47.9978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | 0.8565 | 0.753 | 1.1404 | 8080.0697 | 5.1818 | 177.7082 | [5 empty] | 0.4129 | 0.4332 | 0.612 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 42.2063 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5235 | 0.995 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2885 | 0.3316 | 24197.2614 | 0.4613 | 48.0068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | 0.8756 | 0.7738 | 1.1686 | 8067.293 | 5.2529 | 178.8578 | [5 empty] | 0.4227 | 0.4436 | 0.6267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 42.9068 |  |  |  |  | 0.4869 | 0.5236 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1634 | -0.288 | 0.3311 | 24120.5949 | 0.4594 | 48.0147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | 0.8965 | 0.8016 | 1.2027 | 8052.9083 | 5.3501 | 180.4303 | [5 empty] | 0.4328 | 0.4541 | 0.6416 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 43.6095 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5234 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2883 | 0.331 | 24149.3676 | 0.458 | 48.001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | 0.9135 | 0.815 | 1.2242 | 8048.6914 | 5.4191 | 181.5689 | [5 empty] | 0.443 | 0.4649 | 0.6567 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 44.3145 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9945 | [7 empty] | -0.163 | -0.288 | 0.3309 | 24119.562 | 0.457 | 48.007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | 0.9458 | 0.8406 | 1.2653 | 8035.6964 | 5.533 | 183.3197 | [5 empty] | 0.4534 | 0.4758 | 0.6722 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 45.0217 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5236 | 0.9947 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2882 | 0.3312 | 24140.3946 | 0.4564 | 48.0108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | 0.9625 | 0.8558 | 1.2879 | 8030.8736 | 5.6047 | 184.5075 | [5 empty] | 0.464 | 0.4869 | 0.6878 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 45.7312 |  |  |  |  | 0.4871 | 0.5236 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1629 | -0.2878 | 0.3307 | 24081.956 | 0.4551 | 48.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | 0.9886 | 0.8826 | 1.3253 | 8018.2823 | 5.7088 | 186.1507 | [5 empty] | 0.4747 | 0.4982 | 0.7038 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 46.4429 |  |  |  |  | 0.4868 | 0.5235 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1634 | -0.2878 | 0.3309 | 24103.3615 | 0.4549 | 48.0091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | 1.0118 | 0.8973 | 1.3524 | 8012.4011 | 5.7846 | 187.3515 | [5 empty] | 0.4857 | 0.5096 | 0.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 47.1569 |  |  |  |  | 0.4868 | 0.5234 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1632 | -0.2881 | 0.3311 | 24151.1472 | 0.4548 | 47.999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | 1.0815 | 0.8653 | 1.385 | 8035.6264 | 5.8969 | 188.7523 | [5 empty] | 0.4968 | 0.5213 | 0.7365 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 47.8731 |  |  |  |  | 0.487 | 0.5235 | 0.9943 | [7 empty] | -0.163 | -0.2877 | 0.3307 | 24081.5204 | 0.4541 | 48.0086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | 1.0961 | 0.8987 | 1.4174 | 8016.515 | 5.969 | 189.9791 | [5 empty] | 0.5081 | 0.5332 | 0.7532 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 48.5915 |  |  |  |  | 0.501 | 0.5367 | 1.0154 | [7 empty] | -0.1597 | -0.2914 | 0.3323 | 23355.3516 | 0.455 | 48.8055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | 1.1945 | 0.8384 | 1.4594 | 8053.7714 | 6.0971 | 191.3155 | [5 empty] | 0.5196 | 0.5452 | 0.7703 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 49.3122 |  |  |  |  | 0.519 | 0.5528 | 1.0352 | [7 empty] | -0.1495 | -0.2899 | 0.3261 | 21786.7229 | 0.4451 | 49.7574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 1.232 | 0.8351 | 1.4883 | 8058.7696 | 6.1815 | 192.5142 | [5 empty] | 0.5313 | 0.5575 | 0.7876 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 50.0351 |  |  |  |  | 0.5575 | 0.59 | 1.082 | [7 empty] | -0.1375 | -0.2858 | 0.3172 | 19374.1349 | 0.4321 | 51.9057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | 1.1808 | 0.8599 | 1.4607 | 8071.9386 | 6.2438 | 194.2114 | [5 empty] | 0.5432 | 0.57 | 0.8052 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 50.7603 |  |  |  |  | 0.5642 | 0.6053 | 1.1608 | [7 empty] | -0.1896 | -0.345 | 0.3937 | 25530.2273 | 0.5408 | 52.7681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | 1.2051 | 0.8821 | 1.4935 | 8059.2299 | 6.3187 | 195.4024 | [5 empty] | 0.5552 | 0.5826 | 0.8231 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 51.4877 |  |  |  |  | 0.5858 | 0.6219 | 1.1142 | [7 empty] | -0.1391 | -0.2717 | 0.3052 | 17559.9886 | 0.4134 | 53.6848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | 1.1548 | 0.8829 | 1.4536 | 8090.5782 | 6.3828 | 197.027 | [5 empty] | 0.5675 | 0.5955 | 0.8413 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 52.2174 |  |  |  |  | 0.6128 | 0.6597 | 1.2481 | [7 empty] | -0.206 | -0.3572 | 0.4123 | 23593.0314 | 0.5674 | 55.7188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | 1.174 | 0.9062 | 1.483 | 8079.2494 | 6.4589 | 198.2749 | [5 empty] | 0.58 | 0.6086 | 0.8598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 52.9493 |  |  |  |  | 0.6376 | 0.6715 | 1.1904 | [7 empty] | -0.1273 | -0.2812 | 0.3087 | 16648.5853 | 0.4211 | 56.3416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | 1.272 | 0.9388 | 1.5809 | 8039.7997 | 6.5801 | 199.6232 | [5 empty] | 0.5927 | 0.6219 | 0.8786 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 53.6834 |  |  |  |  | 0.6528 | 0.687 | 1.2108 | [7 empty] | -0.1254 | -0.2802 | 0.3069 | 16274.7692 | 0.4188 | 57.1461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | 1.2955 | 0.9679 | 1.6171 | 8023.7686 | 6.6578 | 200.8743 | [5 empty] | 0.6055 | 0.6354 | 0.8977 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 54.4198 |  |  |  |  | 0.6679 | 0.7024 | 1.2314 | [7 empty] | -0.1234 | -0.2792 | 0.3053 | 15939.8225 | 0.4167 | 57.9364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 1.4047 | 0.9874 | 1.717 | 7994.0436 | 6.7895 | 202.2759 | [5 empty] | 0.6186 | 0.6491 | 0.9171 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 55.1584 |  |  |  |  | 0.6663 | 0.7091 | 1.347 | [7 empty] | -0.1989 | -0.3924 | 0.4399 | 23622.7333 | 0.6025 | 58.28 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 1.4264 | 1.0118 | 1.7488 | 7983.3646 | 6.8671 | 203.548 | [5 empty] | 0.6319 | 0.6631 | 0.9368 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 55.8993 |  |  |  |  | 0.7062 | 0.7423 | 1.2842 | [7 empty] | -0.1212 | -0.2761 | 0.3015 | 15202.6799 | 0.4121 | 59.9367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | 1.3754 | 1.0235 | 1.7145 | 8006.3428 | 6.938 | 205.2918 | [5 empty] | 0.6454 | 0.6773 | 0.9568 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 56.6424 |  |  |  |  | 0.7264 | 0.7579 | 1.3009 | [7 empty] | -0.1008 | -0.2725 | 0.2905 | 14682.1038 | 0.4052 | 60.6982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | 1.3924 | 1.0592 | 1.7495 | 7988.9275 | 7.0142 | 206.5731 | [5 empty] | 0.6592 | 0.6917 | 0.9771 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 57.3878 |  |  |  |  | 0.7265 | 0.7584 | 1.302 | [7 empty] | -0.1024 | -0.2726 | 0.2912 | 14695.5159 | 0.4035 | 60.7259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | 1.3399 | 1.0891 | 1.7267 | 7996.2156 | 7.0736 | 208.0828 | [5 empty] | 0.6731 | 0.7063 | 0.9978 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 58.1354 |  |  |  |  | 0.741 | 0.7853 | 1.4628 | [7 empty] | -0.1967 | -0.4047 | 0.4499 | 20985.8558 | 0.615 | 62.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | 1.3589 | 1.0943 | 1.7448 | 7997.4718 | 7.1323 | 209.0554 | [5 empty] | 0.6872 | 0.7212 | 1.0188 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 58.8852 |  |  |  |  | 0.7412 | 0.785 | 1.4621 | [7 empty] | -0.1952 | -0.4045 | 0.4491 | 20951.3158 | 0.6129 | 62.0058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | 1.3844 | 1.1144 | 1.7772 | 7993.8823 | 7.2403 | 210.7583 | [5 empty] | 0.7016 | 0.7362 | 1.0401 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 59.6373 |  |  |  |  | 0.7862 | 0.822 | 1.3881 | [7 empty] | -0.104 | -0.269 | 0.2884 | 13973.7474 | 0.3991 | 63.743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | 1.3886 | 1.1187 | 1.7831 | 7990.3411 | 7.2332 | 210.8095 | [5 empty] | 0.7162 | 0.7516 | 1.0618 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 60.3916 |  |  |  |  | 0.8086 | 0.8421 | 1.4109 | [7 empty] | -0.0902 | -0.264 | 0.279 | 13587.3773 | 0.3938 | 64.6686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | 1.4324 | 1.1761 | 1.8534 | 7967.7157 | 7.4196 | 213.6148 | [5 empty] | 0.7311 | 0.7671 | 1.0838 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 61.1481 |  |  |  |  | 0.8241 | 0.8647 | 1.4137 | [7 empty] | -0.0968 | -0.2287 | 0.2483 | 12778.0194 | 0.342 | 65.6899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | 1.4258 | 1.1462 | 1.8294 | 7988.2526 | 7.3951 | 213.4655 | [5 empty] | 0.7461 | 0.7829 | 1.1061 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 61.9069 |  |  |  |  | 0.822 | 0.8716 | 1.5738 | [7 empty] | -0.1972 | -0.3946 | 0.4411 | 18114.4683 | 0.599 | 66.0009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | 1.4524 | 1.1679 | 1.8637 | 7977.8761 | 7.4652 | 214.5753 | [5 empty] | 0.7614 | 0.799 | 1.1288 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 62.668 |  |  |  |  | 0.9049 | 0.9446 | 1.5178 | [7 empty] | -0.0767 | -0.2209 | 0.2338 | 12148.6697 | 0.3422 | 69.1835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | 1.4812 | 1.2086 | 1.9117 | 7960.3357 | 7.5744 | 216.2794 | [5 empty] | 0.777 | 0.8153 | 1.1518 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 63.4313 |  |  |  |  | 0.905 | 0.9445 | 1.5169 | [7 empty] | -0.0759 | -0.22 | 0.2328 | 12131.5777 | 0.3366 | 69.1799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | 1.5064 | 1.2275 | 1.9432 | 7952.3325 | 7.6411 | 217.3491 | [5 empty] | 0.7927 | 0.8318 | 1.1752 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 64.1968 |  |  |  |  | 0.9304 | 0.9702 | 1.549 | [7 empty] | -0.0705 | -0.2158 | 0.227 | 11944.7613 | 0.334 | 70.2622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | 1.5354 | 1.2539 | 1.9824 | 7944.5329 | 7.7488 | 219.0243 | [5 empty] | 0.8087 | 0.8486 | 1.1989 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 64.9646 |  |  |  |  | 0.9308 | 0.9706 | 1.55 | [7 empty] | -0.0708 | -0.2163 | 0.2275 | 11951.698 | 0.3302 | 70.2778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | 1.553 | 1.2643 | 2.0025 | 7944.715 | 7.8165 | 220.1577 | [5 empty] | 0.825 | 0.8657 | 1.223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 65.7346 |  |  |  |  | 0.9279 | 0.9814 | 1.7437 | [7 empty] | -0.2011 | -0.414 | 0.4603 | 16894.7526 | 0.6254 | 70.729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 1.6458 | 1.205 | 2.0398 | 7973.7368 | 7.9279 | 221.4541 | [5 empty] | 0.8415 | 0.883 | 1.2474 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 66.5068 |  |  |  |  | 0.9279 | 0.9811 | 1.7432 | [7 empty] | -0.2002 | -0.414 | 0.4599 | 16889.6067 | 0.6229 | 70.7165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 1.6826 | 1.2253 | 2.0815 | 7963.3994 | 8.0055 | 222.6208 | [5 empty] | 0.8582 | 0.9006 | 1.2723 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 67.2813 |  |  |  |  | 0.9571 | 1.0135 | 1.7909 | [7 empty] | -0.2068 | -0.4161 | 0.4647 | 16561.2661 | 0.6296 | 72.0514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 1.7747 | 1.1995 | 2.142 | 7970.7795 | 8.1165 | 223.894 | [5 empty] | 0.8752 | 0.9184 | 1.2975 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 68.0581 |  |  |  |  | 0.9572 | 1.0137 | 1.7902 | [7 empty] | -0.2068 | -0.4151 | 0.4637 | 16530.0756 | 0.6262 | 72.0576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 1.8071 | 1.2373 | 2.1901 | 7950.9771 | 8.1922 | 225.0779 | [5 empty] | 0.8925 | 0.9365 | 1.323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 68.8371 |  |  |  |  | 1.0284 | 1.0688 | 1.6633 | [7 empty] | -0.0444 | -0.1884 | 0.1936 | 11205.571 | 0.3024 | 74.268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 1.7572 | 1.2221 | 2.1404 | 7984.7929 | 8.2551 | 226.583 | [5 empty] | 0.91 | 0.9549 | 1.349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 69.6183 |  |  |  |  | 1.0474 | 1.1145 | 1.9143 | [7 empty] | -0.2187 | -0.394 | 0.4507 | 15047.1367 | 0.6151 | 76.0473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 1.7605 | 1.2333 | 2.1495 | 7986.7935 | 8.3128 | 227.663 | [5 empty] | 0.9278 | 0.9735 | 1.3753 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 70.4018 |  |  |  |  | 1.0815 | 1.147 | 1.9551 | [7 empty] | -0.2062 | -0.39 | 0.4412 | 14619.5324 | 0.6036 | 77.2842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 1.7014 | 1.2486 | 2.1104 | 8002.9552 | 8.3702 | 229.1228 | [5 empty] | 0.9458 | 0.9925 | 1.4021 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 71.1875 |  |  |  |  | 1.0812 | 1.1469 | 1.9558 | [7 empty] | -0.2071 | -0.3908 | 0.4423 | 14641.5537 | 0.6016 | 77.2806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 1.7229 | 1.251 | 2.1292 | 8006.5616 | 8.4392 | 230.2514 | [5 empty] | 0.9641 | 1.0117 | 1.4292 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 71.9755 |  |  |  |  | 1.1527 | 1.1809 | 1.8396 | [7 empty] | 0.0065 | -0.217 | 0.2171 | 11095.6828 | 0.4198 | 78.5509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 1.7588 | 1.3647 | 2.2262 | 7945.469 | 8.5422 | 231.8469 | [5 empty] | 0.9827 | 1.0311 | 1.4567 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 72.7657 |  |  |  |  | 1.1529 | 1.1809 | 1.8403 | [7 empty] | 0.0066 | -0.2177 | 0.2178 | 11103.0324 | 0.4163 | 78.5515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 1.7797 | 1.3775 | 2.2505 | 7943.5037 | 8.6098 | 232.9669 | [5 empty] | 1.0015 | 1.0509 | 1.4847 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 73.5581 |  |  |  |  | 1.1843 | 1.2133 | 1.8819 | [7 empty] | 0.0105 | -0.2132 | 0.2134 | 10988.2567 | 0.4176 | 79.7432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 1.8105 | 1.4892 | 2.3443 | 7887.4852 | 8.7126 | 234.5702 | [5 empty] | 1.0206 | 1.071 | 1.513 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 74.3528 |  |  |  |  | 1.1847 | 1.213 | 1.8822 | [7 empty] | 0.0125 | -0.2144 | 0.2147 | 10993.3995 | 0.4179 | 79.7307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 1.8252 | 1.5099 | 2.3688 | 7882.826 | 8.7774 | 235.6844 | [5 empty] | 1.04 | 1.0913 | 1.5418 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 75.1497 |  |  |  |  | 1.1727 | 1.2229 | 2.0806 | [7 empty] | -0.1516 | -0.4189 | 0.4455 | 14261.1756 | 0.6205 | 80.0906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 1.948 | 1.4555 | 2.4317 | 7900.2156 | 8.8955 | 236.9685 | [5 empty] | 1.0597 | 1.112 | 1.5709 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 75.9489 |  |  |  |  | 1.2044 | 1.2549 | 2.1215 | [7 empty] | -0.1458 | -0.415 | 0.4398 | 13970.3793 | 0.6164 | 81.242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 1.9368 | 1.4709 | 2.432 | 7894.3432 | 8.8779 | 237.023 | [5 empty] | 1.0797 | 1.1329 | 1.6005 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 76.7503 |  |  |  |  | 1.2046 | 1.255 | 2.1215 | [7 empty] | -0.1452 | -0.4148 | 0.4395 | 13963.7653 | 0.6132 | 81.2454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 1.9593 | 1.4775 | 2.4539 | 7895.9257 | 8.9447 | 238.1294 | [5 empty] | 1.0999 | 1.1542 | 1.6306 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 77.5539 |  |  |  |  | 1.2874 | 1.3121 | 2.0048 | [7 empty] | 0.0498 | -0.1974 | 0.2036 | 10590.1077 | 0.4593 | 83.256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 2.0624 | 1.4133 | 2.5002 | 7922.3809 | 9.0601 | 239.4442 | [5 empty] | 1.1205 | 1.1757 | 1.661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 78.3598 |  |  |  |  | 1.2874 | 1.3123 | 2.0052 | [7 empty] | 0.0492 | -0.1973 | 0.2034 | 10591.3268 | 0.4532 | 83.2639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 2.0923 | 1.443 | 2.5417 | 7910.0542 | 9.1313 | 240.5878 | [5 empty] | 1.1413 | 1.1976 | 1.6919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.168 |  |  |  |  | 1.2879 | 1.3126 | 2.0054 | [7 empty] | 0.0503 | -0.1972 | 0.2035 | 10586.9949 | 0.451 | 83.2732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 2.0399 | 1.475 | 2.5173 | 7916.1819 | 9.2001 | 242.1733 | [5 empty] | 1.1624 | 1.2198 | 1.7232 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 79.9783 |  |  |  |  | 1.3147 | 1.3438 | 2.008 | [7 empty] | 0.0616 | -0.1467 | 0.1591 | 10137.6964 | 0.392 | 84.3481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 1.9982 | 1.5204 | 2.5109 | 7921.4982 | 9.3459 | 244.7855 | [5 empty] | 1.1839 | 1.2423 | 1.755 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 80.7909 |  |  |  |  | 1.2988 | 1.3616 | 2.2309 | [7 empty] | -0.1506 | -0.3662 | 0.3959 | 12841.6419 | 0.5387 | 84.9543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 2.0213 | 1.551 | 2.5478 | 7909.6092 | 9.4079 | 245.827 | [5 empty] | 1.2056 | 1.2651 | 1.7872 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 81.6057 |  |  |  |  | 1.299 | 1.3612 | 2.2306 | [7 empty] | -0.149 | -0.3665 | 0.3957 | 12840.8517 | 0.5359 | 84.9412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 2.0513 | 1.5275 | 2.5575 | 7928.2216 | 9.5025 | 247.286 | [5 empty] | 1.2277 | 1.2882 | 1.8199 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 82.4228 |  |  |  |  | 1.3334 | 1.3973 | 2.2857 | [7 empty] | -0.1512 | -0.3716 | 0.4012 | 12780.1297 | 0.5445 | 86.1561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 2.065 | 1.5562 | 2.5857 | 7919.4836 | 9.5631 | 248.3586 | [5 empty] | 1.25 | 1.3117 | 1.8531 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 83.2421 |  |  |  |  | 1.3828 | 1.4546 | 2.3404 | [7 empty] | -0.156 | -0.3396 | 0.3737 | 12276.6295 | 0.507 | 88.0456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 2.1039 | 1.5832 | 2.633 | 7911.2673 | 9.6686 | 249.9424 | [5 empty] | 1.2727 | 1.3355 | 1.8867 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 84.0636 |  |  |  |  | 1.3828 | 1.4547 | 2.3416 | [7 empty] | -0.1569 | -0.3408 | 0.3752 | 12292.343 | 0.5047 | 88.048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 2.1287 | 1.6032 | 2.6649 | 7905.2185 | 9.733 | 251.0132 | [5 empty] | 1.2957 | 1.3596 | 1.9208 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 84.8874 |  |  |  |  | 1.3826 | 1.4548 | 2.3415 | [7 empty] | -0.1579 | -0.3405 | 0.3753 | 12292.3419 | 0.5011 | 88.0502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 2.1534 | 1.6245 | 2.6974 | 7903.2148 | 9.8378 | 252.6561 | [5 empty] | 1.319 | 1.3841 | 1.9553 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 85.7134 |  |  |  |  | 1.4895 | 1.5173 | 2.1899 | [7 empty] | 0.1277 | -0.0745 | 0.1478 | 9462.8949 | 0.4397 | 90.0586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 2.1705 | 1.6436 | 2.7226 | 7899.0185 | 9.8982 | 253.7089 | [5 empty] | 1.3426 | 1.4089 | 1.9904 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 86.5416 |  |  |  |  | 1.4896 | 1.5171 | 2.1901 | [7 empty] | 0.1282 | -0.075 | 0.1486 | 9464.7408 | 0.437 | 90.0538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 2.2017 | 1.6526 | 2.753 | 7901.8548 | 10.0042 | 255.3318 | [5 empty] | 1.3666 | 1.434 | 2.0259 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 87.372 |  |  |  |  | 1.4721 | 1.5298 | 2.4629 | [7 empty] | -0.1043 | -0.3659 | 0.3805 | 12159.3661 | 0.5429 | 90.4532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 2.2035 | 1.6629 | 2.7605 | 7896.0425 | 9.9799 | 255.2703 | [5 empty] | 1.3909 | 1.4595 | 2.0619 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 88.2047 |  |  |  |  | 1.4723 | 1.53 | 2.4627 | [7 empty] | -0.1036 | -0.3654 | 0.3798 | 12152.1734 | 0.5397 | 90.4587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 2.233 | 1.6764 | 2.7922 | 7893.4438 | 10.052 | 256.4312 | [5 empty] | 1.4155 | 1.4854 | 2.0984 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.0395 |  |  |  |  | 1.5111 | 1.5585 | 2.5245 | [7 empty] | -0.075 | -0.395 | 0.4021 | 12264.3332 | 0.6107 | 91.3528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 2.2429 | 1.6909 | 2.8089 | 7893.0202 | 10.1107 | 257.5013 | [5 empty] | 1.4405 | 1.5116 | 2.1354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 89.8766 |  |  |  |  | 1.5108 | 1.5584 | 2.5229 | [7 empty] | -0.0752 | -0.3932 | 0.4003 | 12247.5692 | 0.6054 | 91.3506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 2.271 | 1.7234 | 2.8509 | 7881.2613 | 10.1778 | 258.6089 | [5 empty] | 1.4658 | 1.5381 | 2.173 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 90.716 |  |  |  |  | 1.5108 | 1.5582 | 2.5237 | [7 empty] | -0.0748 | -0.3946 | 0.4017 | 12260.6149 | 0.6073 | 91.3432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 2.2925 | 1.7354 | 2.8753 | 7880.2738 | 10.2412 | 259.6911 | [5 empty] | 1.4915 | 1.5651 | 2.211 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 91.5575 |  |  |  |  | 1.5562 | 1.6057 | 2.5891 | [7 empty] | -0.0736 | -0.393 | 0.3999 | 12126.6348 | 0.6058 | 92.81 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 2.3242 | 1.762 | 2.9165 | 7870.0588 | 10.3005 | 260.6758 | [5 empty] | 1.5175 | 1.5923 | 2.2496 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 92.4012 |  |  |  |  | 1.665 | 1.6851 | 2.4155 | [7 empty] | 0.1881 | -0.0668 | 0.1996 | 9302.4899 | 0.5739 | 95.2011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 2.3358 | 1.8024 | 2.9504 | 7861.3035 | 10.3946 | 262.239 | [5 empty] | 1.5438 | 1.62 | 2.2886 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 93.2472 |  |  |  |  | 1.6655 | 1.6849 | 2.4153 | [7 empty] | 0.1903 | -0.0672 | 0.2018 | 9300.3092 | 0.5772 | 95.1966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 2.3683 | 1.819 | 2.9862 | 7856.3521 | 10.4584 | 263.2842 | [5 empty] | 1.5706 | 1.648 | 2.3283 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 94.0954 |  |  |  |  | 1.6514 | 1.7174 | 2.692 | [7 empty] | -0.0847 | -0.3253 | 0.3361 | 11401.0255 | 0.4831 | 96.1532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 2.4043 | 1.8354 | 3.0248 | 7854.7532 | 10.5592 | 264.822 | [5 empty] | 1.5977 | 1.6765 | 2.3684 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 94.9458 |  |  |  |  | 1.6519 | 1.7182 | 2.6938 | [7 empty] | -0.0861 | -0.3258 | 0.337 | 11407.0869 | 0.481 | 96.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 2.427 | 1.8669 | 3.0619 | 7845.0231 | 10.6218 | 265.9012 | [5 empty] | 1.6251 | 1.7053 | 2.4091 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 95.7984 |  |  |  |  | 1.6518 | 1.7176 | 2.6933 | [7 empty] | -0.0848 | -0.3264 | 0.3372 | 11408.6072 | 0.4815 | 96.1616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 2.454 | 1.8759 | 3.0889 | 7847.661 | 10.7132 | 267.3504 | [5 empty] | 1.6529 | 1.7345 | 2.4503 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 96.6531 |  |  |  |  | 1.6517 | 1.7179 | 2.6939 | [7 empty] | -0.0857 | -0.3265 | 0.3376 | 11412.0382 | 0.4813 | 96.1686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 2.4666 | 1.9 | 3.1136 | 7843.0882 | 10.7728 | 268.4337 | [5 empty] | 1.6811 | 1.764 | 2.4921 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 97.5101 |  |  |  |  | 1.7015 | 1.765 | 2.7704 | [7 empty] | -0.0743 | -0.3404 | 0.3484 | 11412.0256 | 0.5122 | 97.5367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 2.5092 | 1.9402 | 3.1719 | 7830.425 | 10.8771 | 269.9971 | [5 empty] | 1.7097 | 1.794 | 2.5345 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 98.3693 |  |  |  |  | 1.8573 | 1.894 | 2.6573 | [7 empty] | 0.1929 | 0.0013 | 0.1929 | 9007.6244 | 0.5089 | 101.1711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 2.5222 | 1.9374 | 3.1804 | 7836.9445 | 10.9288 | 270.968 | [5 empty] | 1.7386 | 1.8244 | 2.5774 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 99.2307 |  |  |  |  | 1.7512 | 1.821 | 2.8277 | [7 empty] | -0.0756 | -0.3136 | 0.3226 | 11156.1676 | 0.4657 | 99.1333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 2.5439 | 1.8529 | 3.1472 | 7878.826 | 10.9954 | 272.0815 | [5 empty] | 1.768 | 1.8552 | 2.6209 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.0943 |  |  |  |  | 1.857 | 1.8939 | 2.6568 | [7 empty] | 0.1922 | 0.0018 | 0.1923 | 9006.482 | 0.5008 | 101.1687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 2.5428 | 1.8481 | 3.1434 | 7881.1376 | 10.9703 | 272.0821 | [5 empty] | 1.7977 | 1.8864 | 2.665 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 100.9601 |  |  |  |  | 1.8571 | 1.8943 | 2.6577 | [7 empty] | 0.1915 | 0.0014 | 0.1915 | 9009.2632 | 0.4983 | 101.1775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 2.5682 | 1.8756 | 3.1802 | 7873.0672 | 11.0338 | 273.176 | [5 empty] | 1.8278 | 1.918 | 2.7096 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 101.828 |  |  |  |  | 1.8387 | 1.9036 | 2.979 | [7 empty] | -0.0631 | -0.358 | 0.3635 | 11313.3415 | 0.5517 | 101.4331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 2.5807 | 1.8026 | 3.1479 | 7911.0934 | 11.0983 | 274.3031 | [5 empty] | 1.8583 | 1.95 | 2.7548 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 102.6982 |  |  |  |  | 1.8811 | 1.9489 | 3.0419 | [7 empty] | -0.0652 | -0.3566 | 0.3625 | 11251.763 | 0.5468 | 102.668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 2.6022 | 1.8144 | 3.1723 | 7909.9297 | 11.1564 | 275.3404 | [5 empty] | 1.8892 | 1.9824 | 2.8007 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 103.5705 |  |  |  |  | 1.9388 | 2.0025 | 3.1121 | [7 empty] | -0.0399 | -0.3529 | 0.3552 | 11113.2446 | 0.5678 | 104.1045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 2.6386 | 1.9385 | 3.2741 | 7862.0568 | 11.2545 | 276.8895 | [5 empty] | 1.9206 | 2.0153 | 2.8471 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 104.445 |  |  |  |  | 1.9386 | 2.0022 | 3.1118 | [7 empty] | -0.0397 | -0.3531 | 0.3553 | 11114.3243 | 0.5683 | 104.0967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 2.6654 | 1.9616 | 3.3094 | 7855.5779 | 11.3129 | 277.9154 | [5 empty] | 1.9523 | 2.0486 | 2.8941 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 105.3217 |  |  |  |  | 2.0728 | 2.0932 | 2.9338 | [7 empty] | 0.2852 | -0.0033 | 0.2852 | 8931.5795 | 0.7445 | 106.4818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 2.6962 | 2.0582 | 3.392 | 7820.6679 | 11.3992 | 279.316 | [5 empty] | 1.9845 | 2.0823 | 2.9418 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 106.2005 |  |  |  |  | 2.0724 | 2.093 | 2.934 | [7 empty] | 0.2844 | -0.0038 | 0.2844 | 8934.4867 | 0.7422 | 106.475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 2.7421 | 2.0224 | 3.4073 | 7844.622 | 11.5544 | 281.5293 | [5 empty] | 2.017 | 2.1165 | 2.9901 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 107.0816 |  |  |  |  | 2.1013 | 2.1452 | 3.1899 | [7 empty] | 0.115 | -0.2165 | 0.2452 | 10030.5201 | 0.6093 | 107.814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 2.739 | 2.0097 | 3.3972 | 7849.8861 | 11.5214 | 281.4693 | [5 empty] | 2.05 | 2.1511 | 3.039 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 107.9647 |  |  |  |  | 2.1006 | 2.1447 | 3.1894 | [7 empty] | 0.1143 | -0.2166 | 0.245 | 10032.4265 | 0.6074 | 107.8013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 2.7649 | 2.0154 | 3.4214 | 7851.0164 | 11.5791 | 282.4933 | [5 empty] | 2.0834 | 2.1862 | 3.0885 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 108.8501 |  |  |  |  | 2.1443 | 2.1965 | 3.1938 | [7 empty] | 0.1307 | -0.1314 | 0.1853 | 9632.0168 | 0.5132 | 109.1085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 2.7768 | 1.9445 | 3.3899 | 7886.3261 | 11.6431 | 283.6327 | [5 empty] | 2.1173 | 2.2217 | 3.1387 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 109.7376 |  |  |  |  | 2.1445 | 2.1969 | 3.1943 | [7 empty] | 0.1301 | -0.1313 | 0.1849 | 9632.4259 | 0.5121 | 109.1188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 2.8035 | 1.9658 | 3.4241 | 7880.9624 | 11.7031 | 284.6929 | [5 empty] | 2.1516 | 2.2577 | 3.1896 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 110.6273 |  |  |  |  | 2.1556 | 2.2493 | 3.1919 | [7 empty] | 0.0346 | -0.0224 | 0.0412 | 9337.5429 | 0.1188 | 110.4201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 2.8468 | 1.9795 | 3.4673 | 7880.1657 | 11.8106 | 286.3053 | [5 empty] | 2.1863 | 2.2942 | 3.241 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 111.5191 |  |  |  |  | 2.1683 | 2.2902 | 3.1964 | [7 empty] | -0.0297 | 0.0541 | 0.0617 | 9145.7473 | 0.1536 | 111.4228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 2.8952 | 2.0208 | 3.5307 | 7874.316 | 11.9955 | 288.9093 | [5 empty] | 2.2215 | 2.3311 | 3.2932 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 112.4131 |  |  |  |  | 2.221 | 2.3405 | 3.4303 | [7 empty] | -0.097 | -0.1473 | 0.1763 | 9987.3413 | 0.2335 | 112.6389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 2.9187 | 2.0523 | 3.568 | 7866.1718 | 12.0598 | 290.0448 | [5 empty] | 2.2571 | 2.3685 | 3.346 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 113.3092 |  |  |  |  | 2.2207 | 2.3401 | 3.4352 | [7 empty] | -0.0993 | -0.154 | 0.1832 | 10018.1465 | 0.2428 | 112.6295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 2.9446 | 2.041 | 3.5828 | 7874.0033 | 12.1189 | 291.0908 | [5 empty] | 2.2932 | 2.4063 | 3.3995 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 114.2075 |  |  |  |  | 2.3405 | 2.4188 | 3.5255 | [7 empty] | 0.0673 | -0.1468 | 0.1615 | 9739.5526 | 0.3889 | 114.5007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 2.967 | 2.0757 | 3.621 | 7864.3129 | 12.1758 | 292.1419 | [5 empty] | 2.3297 | 2.4447 | 3.4537 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 115.1079 |  |  |  |  | 2.3746 | 2.4603 | 3.5244 | [7 empty] | 0.0797 | -0.0719 | 0.1073 | 9449.2754 | 0.3014 | 115.4715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 2.9988 | 2.1291 | 3.6778 | 7846.4748 | 12.2375 | 293.2263 | [5 empty] | 2.3667 | 2.4835 | 3.5085 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 116.0104 |  |  |  |  | 2.3851 | 2.4972 | 3.5297 | [7 empty] | 0.0175 | -0.0044 | 0.018 | 9294.026 | 0.0523 | 116.3279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 2.9909 | 2.1171 | 3.6643 | 7852.097 | 12.2023 | 293.2075 | [5 empty] | 2.4042 | 2.5228 | 3.5641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 116.9151 |  |  |  |  | 2.3873 | 2.4984 | 3.5288 | [7 empty] | 0.0225 | -0.0015 | 0.0226 | 9278.9239 | 0.0644 | 116.3555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 3.0166 | 2.1453 | 3.7017 | 7844.6243 | 12.2583 | 294.242 | [5 empty] | 2.4422 | 2.5626 | 3.6203 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 117.8219 |  |  |  |  | 2.4432 | 2.5654 | 3.7636 | [7 empty] | -0.0776 | -0.1694 | 0.1864 | 9979.4473 | 0.2422 | 117.8837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 3.0363 | 2.0558 | 3.6668 | 7883.7636 | 12.3223 | 295.3602 | [5 empty] | 2.4806 | 2.603 | 3.6773 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 118.7308 |  |  |  |  | 2.4433 | 2.5665 | 3.7638 | [7 empty] | -0.0803 | -0.1673 | 0.1856 | 9974.9093 | 0.2425 | 117.9095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 3.0546 | 2.0743 | 3.6923 | 7880.9501 | 12.3764 | 296.4007 | [5 empty] | 2.5195 | 2.6438 | 3.735 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 119.6419 |  |  |  |  | 2.5767 | 2.6559 | 3.8713 | [7 empty] | 0.097 | -0.1641 | 0.1906 | 9721.8162 | 0.4832 | 119.9099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 3.07 | 1.9596 | 3.642 | 7929.2217 | 12.4294 | 297.3812 | [5 empty] | 2.5589 | 2.6852 | 3.7934 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 120.555 |  |  |  |  | 2.5951 | 2.714 | 3.8769 | [7 empty] | 0.0083 | -0.0559 | 0.0566 | 9463.9105 | 0.115 | 121.1864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 3.093 | 1.9861 | 3.6758 | 7922.3706 | 12.4833 | 298.4114 | [5 empty] | 2.5988 | 2.727 | 3.8526 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 121.4703 |  |  |  |  | 2.5945 | 2.7136 | 3.8767 | [7 empty] | 0.0073 | -0.0563 | 0.0568 | 9466.1473 | 0.1117 | 121.1778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 3.1329 | 2.1278 | 3.7872 | 7873.0848 | 12.5778 | 299.9441 | [5 empty] | 2.6392 | 2.7694 | 3.9124 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 122.3877 |  |  |  |  | 2.6386 | 2.772 | 3.8794 | [7 empty] | 0.0084 | 0.0465 | 0.0472 | 9155.2785 | 0.0705 | 122.4437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 3.1609 | 2.1512 | 3.8235 | 7867.2551 | 12.6328 | 300.9733 | [5 empty] | 2.6801 | 2.8123 | 3.9731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 123.3071 |  |  |  |  | 2.689 | 2.8201 | 4.1083 | [7 empty] | -0.0593 | -0.1522 | 0.1634 | 9835.913 | 0.2159 | 123.4731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 3.211 | 2.2701 | 3.9324 | 7826.5434 | 12.729 | 302.4736 | [5 empty] | 2.7215 | 2.8558 | 4.0345 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 124.2287 |  |  |  |  | 2.6884 | 2.8213 | 4.1032 | [7 empty] | -0.0614 | -0.1435 | 0.1561 | 9809.4942 | 0.2059 | 123.4972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 3.2256 | 2.2881 | 3.9548 | 7824.9708 | 12.7816 | 303.5246 | [5 empty] | 2.7635 | 2.8998 | 4.0966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 125.1524 |  |  |  |  | 2.8021 | 2.9068 | 4.1939 | [7 empty] | 0.0663 | -0.12 | 0.1371 | 9582.3678 | 0.3429 | 125.2987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 3.2492 | 2.3062 | 3.9845 | 7822.329 | 12.8383 | 304.596 | [5 empty] | 2.8059 | 2.9443 | 4.1596 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 126.0782 |  |  |  |  | 2.8129 | 2.9522 | 4.1952 | [7 empty] | -0.0145 | -0.0299 | 0.0333 | 9398.9419 | 0.0435 | 126.2406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 3.2707 | 2.3258 | 4.0134 | 7819.1002 | 12.8892 | 305.6078 | [5 empty] | 2.8489 | 2.9894 | 4.2233 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 127.006 |  |  |  |  | 2.8811 | 3.0239 | 4.2048 | [7 empty] | 0.0329 | 0.0831 | 0.0894 | 9048.7311 | 0.1205 | 127.7087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 3.3033 | 2.3396 | 4.0479 | 7817.0107 | 12.9487 | 306.6865 | [5 empty] | 2.8924 | 3.0351 | 4.2877 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 127.936 |  |  |  |  | 2.8794 | 3.0206 | 4.2038 | [7 empty] | 0.0362 | 0.078 | 0.086 | 9058.713 | 0.1114 | 127.6424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 3.3226 | 2.3546 | 4.0724 | 7815.8367 | 12.9993 | 307.7074 | [5 empty] | 2.9364 | 3.0813 | 4.353 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 128.868 |  |  |  |  | 2.9837 | 3.1165 | 4.4865 | [7 empty] | 0.0044 | -0.1081 | 0.1082 | 9590.831 | 0.1986 | 129.5715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 3.3478 | 2.306 | 4.0651 | 7836.8634 | 13.0581 | 308.7899 | [5 empty] | 2.981 | 3.1281 | 4.4191 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 129.8021 |  |  |  |  | 3.0757 | 3.1919 | 4.615 | [7 empty] | 0.063 | -0.1429 | 0.1562 | 9622.877 | 0.3762 | 131.0628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 3.339 | 2.3135 | 4.0622 | 7835.6775 | 13.0221 | 308.852 | [5 empty] | 3.0261 | 3.1754 | 4.486 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 130.7382 |  |  |  |  | 3.149 | 3.2826 | 4.705 | [7 empty] | 0.0375 | -0.0914 | 0.0988 | 9500.5718 | 0.2495 | 132.8226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 3.3667 | 2.3466 | 4.1038 | 7827.1612 | 13.0755 | 309.8964 | [5 empty] | 3.0718 | 3.2233 | 4.5537 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 131.6764 |  |  |  |  | 3.1494 | 3.2805 | 4.7001 | [7 empty] | 0.0467 | -0.0899 | 0.1012 | 9488.2755 | 0.2547 | 132.7829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 3.3853 | 2.251 | 4.0654 | 7864.3934 | 13.1204 | 310.823 | [5 empty] | 3.1181 | 3.2719 | 4.6223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 132.6167 |  |  |  |  | 3.2092 | 3.3493 | 4.776 | [7 empty] | 0.0376 | -0.0614 | 0.0721 | 9420.1466 | 0.1957 | 134.0984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 3.4109 | 2.2552 | 4.089 | 7865.8921 | 13.1697 | 311.8207 | [5 empty] | 3.1649 | 3.321 | 4.6917 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 133.559 |  |  |  |  | 3.2724 | 3.4095 | 4.8633 | [7 empty] | 0.0568 | -0.0667 | 0.0876 | 9414.2023 | 0.2492 | 135.2342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 3.4423 | 2.2868 | 4.1326 | 7860.1609 | 13.2609 | 313.3226 | [5 empty] | 3.2122 | 3.3707 | 4.7619 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 134.5034 |  |  |  |  | 3.3347 | 3.4744 | 4.9477 | [7 empty] | 0.0623 | -0.0579 | 0.0851 | 9386.0837 | 0.2539 | 136.444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 3.4636 | 2.2997 | 4.1575 | 7859.2946 | 13.3096 | 314.3376 | [5 empty] | 3.2602 | 3.421 | 4.833 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 135.4499 |  |  |  |  | 3.3326 | 3.4736 | 4.9411 | [7 empty] | 0.0604 | -0.0506 | 0.0788 | 9370.1975 | 0.2272 | 136.4291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 3.5075 | 2.3251 | 4.2082 | 7853.8745 | 13.3985 | 315.767 | [5 empty] | 3.3087 | 3.4719 | 4.9049 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 136.3983 |  |  |  |  | 3.4019 | 3.5405 | 5.0389 | [7 empty] | 0.0781 | -0.0569 | 0.0966 | 9368.9142 | 0.2818 | 137.6606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 3.5272 | 2.3509 | 4.2389 | 7848.6666 | 13.4433 | 316.7524 | [5 empty] | 3.3578 | 3.5235 | 4.9777 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 137.3488 |  |  |  |  | 3.4958 | 3.6266 | 5.1698 | [7 empty] | 0.1148 | -0.0731 | 0.1361 | 9374.6324 | 0.3997 | 139.2233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 3.5472 | 2.3685 | 4.2652 | 7846.5606 | 13.4918 | 317.7829 | [5 empty] | 3.4075 | 3.5756 | 5.0514 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 138.3014 |  |  |  |  | 3.57 | 3.7159 | 5.2628 | [7 empty] | 0.0939 | -0.028 | 0.098 | 9288.5881 | 0.3029 | 140.8176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 3.5726 | 2.3824 | 4.2942 | 7844.6521 | 13.5363 | 318.7477 | [5 empty] | 3.4578 | 3.6284 | 5.126 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 139.2559 |  |  |  |  | 3.5704 | 3.7158 | 5.2639 | [7 empty] | 0.095 | -0.0298 | 0.0996 | 9291.7184 | 0.2928 | 140.8155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 3.6023 | 2.4057 | 4.3317 | 7839.0841 | 13.5805 | 319.7027 | [5 empty] | 3.5088 | 3.6819 | 5.2015 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 140.2125 |  |  |  |  | 3.7146 | 3.8207 | 5.4176 | [7 empty] | 0.2467 | -0.0546 | 0.2527 | 9230.6031 | 0.7118 | 142.6551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 3.6189 | 2.4055 | 4.3454 | 7843.5458 | 13.6293 | 320.7527 | [5 empty] | 3.5603 | 3.7359 | 5.2779 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 141.1711 |  |  |  |  | 3.7124 | 3.8193 | 5.4167 | [7 empty] | 0.2434 | -0.0555 | 0.2496 | 9235.0261 | 0.6979 | 142.6311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 3.6199 | 2.3974 | 4.3418 | 7845.8554 | 13.5817 | 320.709 | [5 empty] | 3.6124 | 3.7906 | 5.3552 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 142.1317 |  |  |  |  | 3.8114 | 3.9316 | 5.4204 | [7 empty] | 0.2975 | 0.1387 | 0.3282 | 8815.5876 | 0.6695 | 144.5637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 3.6572 | 2.4339 | 4.3931 | 7838.028 | 13.6681 | 322.1598 | [5 empty] | 3.6652 | 3.846 | 5.4334 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 143.0943 |  |  |  |  | 3.8133 | 3.9344 | 5.4287 | [7 empty] | 0.2925 | 0.1336 | 0.3215 | 8828.8575 | 0.6535 | 144.6116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 3.6763 | 2.4723 | 4.4302 | 7829.1797 | 13.7116 | 323.1661 | [5 empty] | 3.7186 | 3.902 | 5.5125 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 144.059 |  |  |  |  | 3.8546 | 3.9889 | 5.7901 | [7 empty] | 0.1053 | -0.2109 | 0.2357 | 9673.831 | 0.5797 | 145.5361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 3.7285 | 2.5304 | 4.5061 | 7813.108 | 13.8051 | 324.6622 | [5 empty] | 3.7726 | 3.9587 | 5.5926 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 145.0256 |  |  |  |  | 3.8673 | 4.0355 | 5.7992 | [7 empty] | 0.024 | -0.1288 | 0.131 | 9552.6682 | 0.2754 | 146.3201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 3.7466 | 2.5711 | 4.5439 | 7804.0156 | 13.8494 | 325.6887 | [5 empty] | 3.8273 | 4.0161 | 5.6737 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 145.9942 |  |  |  |  | 3.9223 | 4.1002 | 5.8034 | [7 empty] | 0.0465 | -0.0196 | 0.0504 | 9306.4364 | 0.1621 | 147.3969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 3.7988 | 2.6095 | 4.6088 | 7796.6944 | 13.9704 | 327.5042 | [5 empty] | 3.8826 | 4.0741 | 5.7557 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 146.9648 |  |  |  |  | 3.9412 | 4.1633 | 5.8116 | [7 empty] | -0.056 | 0.0971 | 0.1121 | 9149.4015 | 0.2912 | 148.4365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 3.8061 | 2.6139 | 4.6172 | 7799.9737 | 14.0019 | 328.4104 | [5 empty] | 3.9386 | 4.1329 | 5.8387 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 147.9373 |  |  |  |  | 4.016 | 4.2297 | 6.1428 | [7 empty] | -0.1384 | -0.1985 | 0.2419 | 9808.7299 | 0.3334 | 149.5203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 3.8336 | 2.6232 | 4.6451 | 7799.4591 | 14.04 | 329.334 | [5 empty] | 3.9952 | 4.1923 | 5.9226 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 148.9119 |  |  |  |  | 4.2175 | 4.3874 | 6.3021 | [7 empty] | 0.0732 | -0.1421 | 0.1599 | 9524.0021 | 0.4275 | 152.0456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 3.8588 | 2.654 | 4.6834 | 7795.0573 | 14.1145 | 330.699 | [5 empty] | 4.0525 | 4.2525 | 6.0076 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 149.8884 |  |  |  |  | 4.2196 | 4.3874 | 6.307 | [7 empty] | 0.0778 | -0.149 | 0.1681 | 9534.2981 | 0.4303 | 152.0454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 3.8947 | 2.6744 | 4.7245 | 7790.4091 | 14.1572 | 331.6605 | [5 empty] | 4.1105 | 4.3133 | 6.0935 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 150.8669 |  |  |  |  | 4.2964 | 4.4661 | 6.4111 | [7 empty] | 0.0879 | -0.141 | 0.1661 | 9507.6101 | 0.4447 | 153.2838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 3.9274 | 2.7013 | 4.7667 | 7786.403 | 14.2309 | 332.9973 | [5 empty] | 4.1692 | 4.3748 | 6.1805 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 151.8473 |  |  |  |  | 4.2971 | 4.4688 | 6.414 | [7 empty] | 0.0816 | -0.1389 | 0.1612 | 9507.8829 | 0.4151 | 153.3264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 3.9267 | 2.6974 | 4.764 | 7787.8458 | 14.1824 | 333.0276 | [5 empty] | 4.2285 | 4.4371 | 6.2685 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 152.8297 |  |  |  |  | 4.3459 | 4.5644 | 6.557 | [7 empty] | -0.0701 | -0.1316 | 0.1491 | 9591.3109 | 0.2217 | 154.8089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 3.9435 | 2.7056 | 4.7824 | 7788.9321 | 14.2146 | 333.9417 | [5 empty] | 4.2886 | 4.5001 | 6.3575 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 153.8141 |  |  |  |  | 4.3481 | 4.5665 | 6.5559 | [7 empty] | -0.0673 | -0.1267 | 0.1434 | 9579.8751 | 0.1938 | 154.841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 3.9808 | 2.6247 | 4.7682 | 7821.3801 | 14.3453 | 335.8923 | [5 empty] | 4.3493 | 4.5639 | 6.4476 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 154.8004 |  |  |  |  | 4.3817 | 4.6254 | 6.6538 | [7 empty] | -0.1538 | -0.1354 | 0.2049 | 9650.8761 | 0.3309 | 155.7438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 3.9989 | 2.5078 | 4.7202 | 7860.6491 | 14.3767 | 336.7483 | [5 empty] | 4.4108 | 4.6284 | 6.5387 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 155.7886 |  |  |  |  | 4.5818 | 4.776 | 6.7961 | [7 empty] | 0.0807 | -0.0723 | 0.1084 | 9376.3796 | 0.3298 | 158.0161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 3.9999 | 2.5195 | 4.7273 | 7857.2778 | 14.329 | 336.818 | [5 empty] | 4.4729 | 4.6936 | 6.6308 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 156.7787 |  |  |  |  | 4.6107 | 4.8304 | 6.896 | [7 empty] | -0.0113 | -0.0913 | 0.092 | 9465.614 | 0.1868 | 158.8243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 4.031 | 2.524 | 4.756 | 7857.6062 | 14.3629 | 337.7238 | [5 empty] | 4.5358 | 4.7596 | 6.7241 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 157.7708 |  |  |  |  | 4.6149 | 4.8324 | 6.9017 | [7 empty] | -0.0052 | -0.0956 | 0.0957 | 9469.2555 | 0.1716 | 158.8548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 3.9479 | 2.6627 | 4.7619 | 7831.641 | 14.3984 | 339.071 | [5 empty] | 4.5995 | 4.8264 | 6.8184 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 158.7648 |  |  |  |  | 4.7165 | 4.9423 | 7.0375 | [7 empty] | -0.0058 | -0.0706 | 0.0708 | 9422.7494 | 0.153 | 160.4686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 3.9877 | 2.6853 | 4.8075 | 7825.682 | 14.434 | 339.9864 | [5 empty] | 4.6638 | 4.8939 | 6.9138 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 159.7607 |  |  |  |  | 4.7499 | 5.0066 | 7.1357 | [7 empty] | -0.107 | -0.0684 | 0.127 | 9478.1199 | 0.2519 | 161.4013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 3.9082 | 2.7969 | 4.8058 | 7807.4898 | 14.4621 | 341.2128 | [5 empty] | 4.7289 | 4.9622 | 7.0103 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 160.7586 |  |  |  |  | 4.8791 | 5.1162 | 7.2555 | [7 empty] | -0.0023 | -0.0354 | 0.0355 | 9358.7922 | 0.1465 | 162.9732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 3.9314 | 2.803 | 4.8284 | 7808.4748 | 14.4936 | 342.139 | [5 empty] | 4.7948 | 5.0313 | 7.1079 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 161.7583 |  |  |  |  | 4.8781 | 5.1191 | 7.2522 | [7 empty] | -0.0117 | -0.0246 | 0.0273 | 9346.572 | 0.0843 | 163.0151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 4.0745 | 2.8432 | 4.9684 | 7787.2742 | 14.5658 | 343.1753 | [5 empty] | 4.8614 | 5.1012 | 7.2067 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 162.76 |  |  |  |  | 4.9765 | 5.2105 | 7.353 | [7 empty] | 0.0425 | 0.0055 | 0.0429 | 9267.7056 | 0.1431 | 164.3075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 4.0981 | 2.8566 | 4.9954 | 7786.0812 | 14.5947 | 344.0853 | [5 empty] | 4.9288 | 5.1719 | 7.3066 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 163.7635 |  |  |  |  | 4.9761 | 5.2068 | 7.3577 | [7 empty] | 0.0482 | -0.0081 | 0.0489 | 9285.8582 | 0.1391 | 164.2549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 4.2298 | 2.8998 | 5.1283 | 7766.0609 | 14.6707 | 345.2038 | [5 empty] | 4.9969 | 5.2434 | 7.4076 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 164.7689 |  |  |  |  | 5.0646 | 5.2954 | 7.5215 | [7 empty] | 0.0422 | -0.0571 | 0.071 | 9366.2264 | 0.1935 | 165.4938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 4.2558 | 2.9099 | 5.1555 | 7765.6168 | 14.6983 | 346.101 | [5 empty] | 5.0659 | 5.3158 | 7.5098 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 165.7762 |  |  |  |  | 5.0665 | 5.2972 | 7.5227 | [7 empty] | 0.0437 | -0.0555 | 0.0706 | 9362.7565 | 0.1898 | 165.519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 4.272 | 2.815 | 5.1161 | 7797.2974 | 14.733 | 347.0775 | [5 empty] | 5.1356 | 5.389 | 7.6132 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 166.7854 |  |  |  |  | 5.1001 | 5.359 | 7.6283 | [7 empty] | -0.0544 | -0.0677 | 0.0868 | 9435.6288 | 0.1234 | 166.3733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 4.2947 | 2.8342 | 5.1456 | 7794.5391 | 14.76 | 347.9934 | [5 empty] | 5.2061 | 5.463 | 7.7177 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 167.7964 |  |  |  |  | 5.2662 | 5.5056 | 7.7966 | [7 empty] | 0.0585 | -0.031 | 0.0662 | 9315.516 | 0.1944 | 168.3743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 4.3099 | 2.6971 | 5.0842 | 7838.7794 | 14.7999 | 349.0179 | [5 empty] | 5.2775 | 5.5378 | 7.8234 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 168.8093 |  |  |  |  | 5.264 | 5.5044 | 7.7904 | [7 empty] | 0.0571 | -0.0249 | 0.0623 | 9307.1776 | 0.1817 | 168.3583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 4.338 | 2.7209 | 5.1207 | 7833.8413 | 14.8251 | 349.911 | [5 empty] | 5.3496 | 5.6135 | 7.9304 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 169.8241 |  |  |  |  | 5.3543 | 5.592 | 7.9105 | [7 empty] | 0.0828 | -0.0232 | 0.086 | 9291.2396 | 0.2438 | 169.5369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 4.3623 | 2.7464 | 5.1549 | 7829.4383 | 14.8589 | 350.9137 | [5 empty] | 5.4226 | 5.6901 | 8.0385 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 170.8407 |  |  |  |  | 5.4661 | 5.7195 | 8.0893 | [7 empty] | 0.0494 | -0.0177 | 0.0525 | 9300.3453 | 0.1504 | 171.2288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 4.3756 | 2.7794 | 5.1837 | 7823.4148 | 14.8786 | 351.7972 | [5 empty] | 5.4963 | 5.7675 | 8.1479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 171.8592 |  |  |  |  | 5.5006 | 5.7782 | 8.1983 | [7 empty] | -0.0391 | -0.0409 | 0.0566 | 9378.6867 | 0.0827 | 171.9994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 4.4027 | 2.8127 | 5.2245 | 7816.1898 | 14.9061 | 352.7243 | [5 empty] | 5.571 | 5.8458 | 8.2586 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 172.8795 |  |  |  |  | 5.656 | 5.9288 | 8.3724 | [7 empty] | 0.0226 | 0.0018 | 0.0226 | 9286.3715 | 0.09 | 173.9511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 4.4286 | 2.8595 | 5.2715 | 7805.8184 | 14.9405 | 353.736 | [5 empty] | 5.6464 | 5.925 | 8.3704 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 173.9017 |  |  |  |  | 5.6577 | 5.9291 | 8.3607 | [7 empty] | 0.0339 | 0.0161 | 0.0375 | 9261.0981 | 0.0735 | 173.9544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 4.3581 | 2.9155 | 5.2434 | 7804.5153 | 14.9798 | 355.0888 | [5 empty] | 5.7228 | 6.0051 | 8.4836 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 174.9256 |  |  |  |  | 5.6926 | 5.9945 | 8.4981 | [7 empty] | -0.0857 | -0.0278 | 0.0901 | 9380.6544 | 0.1923 | 174.7914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 4.366 | 2.916 | 5.2502 | 7803.6615 | 14.9191 | 355.1054 | [5 empty] | 5.7999 | 6.0861 | 8.598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 175.9514 |  |  |  |  | 5.826 | 6.1292 | 8.66 | [7 empty] | -0.0531 | 0.0048 | 0.0534 | 9318.834 | 0.1416 | 176.4937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 4.3912 | 2.9366 | 5.2826 | 7800.4133 | 14.9457 | 356.0225 | [5 empty] | 5.878 | 6.168 | 8.7137 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 176.9791 |  |  |  |  | 5.9163 | 6.2242 | 8.784 | [7 empty] | -0.0488 | 0.0175 | 0.0518 | 9299.5486 | 0.1465 | 177.6796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 4.3437 | 2.9491 | 5.2502 | 7812.8625 | 15.0576 | 358.0639 | [5 empty] | 5.9569 | 6.2508 | 8.8307 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 178.0085 |  |  |  |  | 5.9162 | 6.223 | 8.7863 | [7 empty] | -0.0472 | 0.0121 | 0.0487 | 9305.9762 | 0.1309 | 177.6639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 4.4661 | 2.8688 | 5.3081 | 7828.5615 | 15.1213 | 359.0599 | [5 empty] | 6.0367 | 6.3345 | 8.949 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 179.0398 |  |  |  |  | 6.0527 | 6.3589 | 8.9627 | [7 empty] | -0.0145 | 0.0283 | 0.0318 | 9269.9389 | 0.075 | 179.3377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 4.4799 | 2.8877 | 5.33 | 7826.6942 | 15.1423 | 359.9474 | [5 empty] | 6.1174 | 6.4192 | 9.0687 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 180.0728 |  |  |  |  | 6.1378 | 6.4508 | 9.0892 | [7 empty] | -0.0213 | 0.0333 | 0.0395 | 9266.8942 | 0.0967 | 180.455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 4.6107 | 2.8145 | 5.4019 | 7839.5919 | 15.2115 | 360.9655 | [5 empty] | 6.1991 | 6.5049 | 9.1897 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 181.1076 |  |  |  |  | 6.1365 | 6.4504 | 9.0867 | [7 empty] | -0.0237 | 0.0361 | 0.0432 | 9264.413 | 0.1115 | 180.4508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 4.6097 | 2.8166 | 5.4021 | 7839.0694 | 15.1452 | 360.9594 | [5 empty] | 6.2816 | 6.5915 | 9.312 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 182.1443 |  |  |  |  | 6.2822 | 6.5928 | 9.2836 | [7 empty] | 0.0132 | 0.0372 | 0.0395 | 9247.5468 | 0.0477 | 182.1601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 4.6544 | 2.8108 | 5.4373 | 7845.8231 | 15.2609 | 362.7535 | [5 empty] | 6.365 | 6.679 | 9.4357 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 183.1827 |  |  |  |  | 6.3733 | 6.6845 | 9.4118 | [7 empty] | 0.0272 | 0.0373 | 0.0461 | 9242.0397 | 0.056 | 183.2468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 4.6814 | 2.8422 | 5.4767 | 7839.0815 | 15.2828 | 363.6184 | [5 empty] | 6.4494 | 6.7676 | 9.5608 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 184.2229 |  |  |  |  | 6.4998 | 6.8029 | 9.605 | [7 empty] | 0.0607 | 0.0002 | 0.0607 | 9273.5324 | 0.1442 | 184.6354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 4.7013 | 2.8634 | 5.5047 | 7836.059 | 15.3059 | 364.5114 | [5 empty] | 6.5347 | 6.8571 | 9.6872 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 185.2648 |  |  |  |  | 6.5957 | 6.8916 | 9.7495 | [7 empty] | 0.0901 | -0.0276 | 0.0942 | 9294.9264 | 0.2375 | 185.6645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 4.7188 | 2.873 | 5.5246 | 7836.0525 | 15.3216 | 365.3283 | [5 empty] | 6.621 | 6.9476 | 9.8151 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 186.3086 |  |  |  |  | 6.5924 | 6.8877 | 9.7517 | [7 empty] | 0.0877 | -0.0373 | 0.0953 | 9307.6805 | 0.2456 | 185.619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 4.6537 | 2.9912 | 5.5321 | 7816.4714 | 15.3445 | 366.5064 | [5 empty] | 6.7082 | 7.0391 | 9.9444 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 187.354 |  |  |  |  | 6.7314 | 7.01 | 9.9517 | [7 empty] | 0.1508 | -0.0791 | 0.1703 | 9330.9901 | 0.4266 | 187.0227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 4.6684 | 3.007 | 5.553 | 7815.4103 | 15.364 | 367.3733 | [5 empty] | 6.7964 | 7.1316 | 10.0751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 188.4013 |  |  |  |  | 6.7793 | 7.0954 | 10.0975 | [7 empty] | 0.0225 | -0.096 | 0.0986 | 9405.2039 | 0.1826 | 187.9917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 4.5903 | 3.1222 | 5.5515 | 7797.8082 | 15.3775 | 368.4684 | [5 empty] | 6.8855 | 7.2252 | 10.2073 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 189.4503 |  |  |  |  | 7.0409 | 7.3037 | 10.3164 | [7 empty] | 0.2773 | -0.0301 | 0.2789 | 9222.6706 | 0.6447 | 190.3229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 4.6346 | 3.1522 | 5.605 | 7790.9073 | 15.416 | 369.4545 | [5 empty] | 6.9757 | 7.3198 | 10.3409 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 190.501 |  |  |  |  | 7.0395 | 7.303 | 10.3105 | [7 empty] | 0.2772 | -0.0239 | 0.2782 | 9215.6449 | 0.6361 | 190.3156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 4.7591 | 3.0706 | 5.6637 | 7806.2609 | 15.4831 | 370.4774 | [5 empty] | 7.0668 | 7.4154 | 10.476 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 191.5535 |  |  |  |  | 7.2065 | 7.4405 | 10.3149 | [7 empty] | 0.4979 | 0.1904 | 0.5331 | 8902.5549 | 0.9459 | 191.828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 4.7848 | 3.0762 | 5.6884 | 7806.8484 | 15.5043 | 371.3263 | [5 empty] | 7.159 | 7.5121 | 10.6126 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 192.6077 |  |  |  |  | 7.2862 | 7.5636 | 10.8952 | [7 empty] | 0.1597 | -0.2813 | 0.3235 | 9558.8514 | 0.6762 | 193.165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 4.9107 | 2.9841 | 5.7463 | 7824.9528 | 15.5779 | 372.3913 | [5 empty] | 7.2521 | 7.6099 | 10.7507 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 193.6636 |  |  |  |  | 7.3077 | 7.6371 | 10.9056 | [7 empty] | 0.0418 | -0.1505 | 0.1562 | 9453.1803 | 0.2837 | 193.9566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 4.9371 | 3.0034 | 5.7788 | 7821.9341 | 15.6009 | 373.2619 | [5 empty] | 7.3463 | 7.7087 | 10.8903 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 194.7212 |  |  |  |  | 7.3332 | 7.7212 | 10.9096 | [7 empty] | -0.0859 | 0.0081 | 0.0863 | 9324.4999 | 0.1951 | 194.8542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 4.9534 | 3.012 | 5.7973 | 7822.6998 | 15.6219 | 374.1366 | [5 empty] | 7.4415 | 7.8086 | 11.0315 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 195.7806 |  |  |  |  | 7.354 | 7.7979 | 10.9131 | [7 empty] | -0.2113 | 0.1543 | 0.2616 | 9213.8705 | 0.6121 | 195.6681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 4.9776 | 3.0344 | 5.8296 | 7819.2533 | 15.647 | 375.0362 | [5 empty] | 7.5377 | 7.9096 | 11.1741 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 196.8416 |  |  |  |  | 7.5303 | 7.9323 | 11.4445 | [7 empty] | -0.2174 | -0.2706 | 0.3471 | 9689.2282 | 0.3929 | 197.0785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 4.9773 | 3.0514 | 5.8382 | 7815.137 | 15.583 | 375.0913 | [5 empty] | 7.635 | 8.0117 | 11.3184 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 197.9043 |  |  |  |  | 7.5304 | 7.9318 | 11.4383 | [7 empty] | -0.2127 | -0.2643 | 0.3392 | 9679.9491 | 0.3882 | 197.0734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 5.0011 | 3.0667 | 5.8665 | 7813.5507 | 15.6067 | 375.9763 | [5 empty] | 7.7334 | 8.1149 | 11.4642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 198.9688 |  |  |  |  | 7.8034 | 8.1209 | 11.645 | [7 empty] | 0.1299 | -0.2285 | 0.2628 | 9496.8673 | 0.5316 | 199.0302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 5.0235 | 3.0827 | 5.8939 | 7811.62 | 15.6236 | 376.7971 | [5 empty] | 7.8328 | 8.2192 | 11.6116 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 200.0349 |  |  |  |  | 7.8486 | 8.2526 | 11.6758 | [7 empty] | -0.0626 | -0.0137 | 0.0641 | 9337.402 | 0.1246 | 200.3742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 4.9521 | 3.0683 | 5.8256 | 7827.857 | 15.6488 | 377.9537 | [5 empty] | 7.9333 | 8.3247 | 11.7606 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 201.1027 |  |  |  |  | 8.0204 | 8.3951 | 12.1507 | [7 empty] | -0.0773 | -0.3478 | 0.3563 | 9702.1407 | 0.4105 | 201.8097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 4.8862 | 3.078 | 5.7748 | 7842.0669 | 15.7685 | 380.0498 | [5 empty] | 8.035 | 8.4313 | 11.9112 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 202.1722 |  |  |  |  | 8.0266 | 8.399 | 12.1557 | [7 empty] | -0.0691 | -0.348 | 0.3547 | 9698.8842 | 0.4138 | 201.8491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 4.8963 | 3.0884 | 5.7889 | 7838.8897 | 15.7091 | 380.1319 | [5 empty] | 8.1377 | 8.5391 | 12.0635 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 203.2434 |  |  |  |  | 8.3254 | 8.6208 | 12.3955 | [7 empty] | 0.2581 | -0.2948 | 0.3918 | 9509.6873 | 0.8302 | 204.0484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 4.9029 | 3.1175 | 5.8101 | 7835.4252 | 15.7304 | 381.0428 | [5 empty] | 8.2415 | 8.6481 | 12.2174 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 204.3162 |  |  |  |  | 8.322 | 8.623 | 12.3807 | [7 empty] | 0.2483 | -0.2719 | 0.3682 | 9489.1689 | 0.7841 | 204.0707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 4.9212 | 3.1586 | 5.8476 | 7827.9723 | 15.7554 | 381.9635 | [5 empty] | 8.3464 | 8.7582 | 12.373 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 205.3906 |  |  |  |  | 8.4002 | 8.8198 | 12.5346 | [7 empty] | -0.053 | -0.0847 | 0.0999 | 9403.3134 | 0.11 | 205.9873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 4.9678 | 3.1936 | 5.9057 | 7819.2529 | 15.7816 | 382.8182 | [5 empty] | 8.4525 | 8.8695 | 12.5303 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 206.4668 |  |  |  |  | 8.4057 | 8.8243 | 12.5437 | [7 empty] | -0.0505 | -0.0884 | 0.1018 | 9406.0554 | 0.1071 | 206.0307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 4.9724 | 3.1972 | 5.9116 | 7822.4959 | 15.8026 | 383.7211 | [5 empty] | 8.5598 | 8.982 | 12.6892 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 207.5445 |  |  |  |  | 8.5281 | 8.9379 | 12.761 | [7 empty] | -0.0314 | -0.1593 | 0.1624 | 9469.6384 | 0.1874 | 207.1231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 5.0131 | 3.2168 | 5.9564 | 7818.4989 | 15.8324 | 384.622 | [5 empty] | 8.6681 | 9.0957 | 12.8499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 208.6239 |  |  |  |  | 8.595 | 9.0738 | 12.9151 | [7 empty] | -0.2191 | -0.091 | 0.2373 | 9465.5037 | 0.3844 | 208.4166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 5.0285 | 3.2218 | 5.972 | 7820.4329 | 15.8557 | 385.5209 | [5 empty] | 8.7777 | 9.2107 | 13.0123 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 209.705 |  |  |  |  | 8.8287 | 9.2362 | 13.1411 | [7 empty] | 0.0424 | -0.117 | 0.1244 | 9398.2946 | 0.2182 | 209.943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 5.0501 | 3.2366 | 5.9983 | 7818.7842 | 15.8693 | 386.3094 | [5 empty] | 8.8884 | 9.3269 | 13.1764 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 210.7876 |  |  |  |  | 8.9649 | 9.3961 | 13.3117 | [7 empty] | 0.0161 | -0.047 | 0.0497 | 9339.0588 | 0.0966 | 211.4278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 5.0821 | 3.2444 | 6.0294 | 7818.9835 | 15.9057 | 387.2944 | [5 empty] | 9.0003 | 9.4443 | 13.3424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 211.8719 |  |  |  |  | 8.9682 | 9.3972 | 13.3085 | [7 empty] | 0.0261 | -0.0425 | 0.0499 | 9331.4668 | 0.1016 | 211.4374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 5.0865 | 3.2408 | 6.0312 | 7819.2538 | 15.8303 | 387.2487 | [5 empty] | 9.1135 | 9.563 | 13.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 212.9578 |  |  |  |  | 9.1078 | 9.5278 | 13.5594 | [7 empty] | 0.0428 | -0.1238 | 0.1309 | 9402.2799 | 0.2249 | 212.6363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 5.093 | 3.2779 | 6.0567 | 7813.8578 | 15.8469 | 388.1173 | [5 empty] | 9.2278 | 9.683 | 13.6795 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 214.0453 |  |  |  |  | 9.1713 | 9.6594 | 13.7229 | [7 empty] | -0.1474 | -0.0744 | 0.1651 | 9417.9028 | 0.2469 | 213.8325 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 5.1309 | 3.1523 | 6.0219 | 7846.3168 | 15.8851 | 389.0572 | [5 empty] | 9.3433 | 9.8043 | 13.8508 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 215.1344 |  |  |  |  | 9.3639 | 9.8102 | 13.9537 | [7 empty] | 0.0028 | -0.1127 | 0.1128 | 9402.9295 | 0.1501 | 215.1872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 5.1432 | 3.1714 | 6.0424 | 7844.8201 | 15.9049 | 389.9364 | [5 empty] | 9.4601 | 9.9268 | 14.024 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 216.2251 |  |  |  |  | 9.5163 | 9.9509 | 14.1434 | [7 empty] | 0.0659 | -0.1089 | 0.1273 | 9377.8416 | 0.2404 | 216.4381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 5.1465 | 3.0394 | 5.977 | 7881.4527 | 15.9266 | 390.7971 | [5 empty] | 9.5782 | 10.0507 | 14.1989 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 217.3174 |  |  |  |  | 9.6494 | 10.0768 | 14.3722 | [7 empty] | 0.0836 | -0.1707 | 0.1901 | 9427.8652 | 0.3407 | 217.5465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 5.1618 | 3.0683 | 6.0048 | 7877.4121 | 15.9518 | 391.7259 | [5 empty] | 9.6975 | 10.1758 | 14.3758 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 218.4112 |  |  |  |  | 9.708 | 10.1817 | 14.5438 | [7 empty] | -0.06 | -0.1811 | 0.1907 | 9482.7384 | 0.1884 | 218.4617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 5.1841 | 3.0933 | 6.0369 | 7873.2259 | 15.9679 | 392.5455 | [5 empty] | 9.818 | 10.3024 | 14.5545 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 219.5067 |  |  |  |  | 9.9386 | 10.3588 | 14.7907 | [7 empty] | 0.1386 | -0.1994 | 0.2428 | 9433.6133 | 0.4617 | 219.9923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 5.237 | 3.1401 | 6.1062 | 7865.5625 | 16.0877 | 394.295 | [5 empty] | 9.9399 | 10.4302 | 14.7351 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 220.6037 |  |  |  |  | 9.9415 | 10.3567 | 14.8009 | [7 empty] | 0.1476 | -0.2158 | 0.2614 | 9445.5433 | 0.4959 | 219.9743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 5.2783 | 3.1482 | 6.1459 | 7864.0166 | 16.1111 | 395.1275 | [5 empty] | 10.063 | 10.5594 | 14.9177 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 221.7022 |  |  |  |  | 10.112 | 10.5429 | 14.9736 | [7 empty] | 0.168 | -0.1122 | 0.202 | 9345.9539 | 0.4172 | 221.5619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 5.273 | 3.2023 | 6.1693 | 7855.4285 | 16.1219 | 395.9777 | [5 empty] | 10.1874 | 10.69 | 15.1022 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 222.8024 |  |  |  |  | 10.1737 | 10.6449 | 15.1505 | [7 empty] | 0.0399 | -0.135 | 0.1407 | 9404.9097 | 0.2246 | 222.4236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 5.2945 | 3.2201 | 6.1969 | 7853.4606 | 16.1429 | 396.8423 | [5 empty] | 10.3132 | 10.822 | 15.2886 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 223.9041 |  |  |  |  | 10.314 | 10.817 | 15.3287 | [7 empty] | -0.0047 | -0.054 | 0.0542 | 9347.4717 | 0.063 | 223.863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 5.3255 | 3.2553 | 6.2416 | 7846.945 | 16.1749 | 397.7944 | [5 empty] | 10.4403 | 10.9553 | 15.477 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 225.0073 |  |  |  |  | 10.4743 | 10.9667 | 15.5138 | [7 empty] | 0.0629 | -0.0313 | 0.0703 | 9307.6557 | 0.1447 | 225.1012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 5.3768 | 3.2666 | 6.2913 | 7844.1715 | 16.2066 | 398.6826 | [5 empty] | 10.5687 | 11.0901 | 15.6674 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 226.1121 |  |  |  |  | 10.6162 | 11.145 | 15.691 | [7 empty] | 0.0098 | 0.061 | 0.0618 | 9246.7996 | 0.074 | 226.5594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 5.3721 | 3.2697 | 6.2889 | 7843.7136 | 16.1278 | 398.6616 | [5 empty] | 10.6985 | 11.2263 | 15.8598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 227.2184 |  |  |  |  | 10.803 | 11.3012 | 15.9649 | [7 empty] | 0.1032 | -0.0112 | 0.1039 | 9279.3584 | 0.2045 | 227.8224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 5.4257 | 3.2844 | 6.3424 | 7843.6298 | 16.2402 | 400.3105 | [5 empty] | 10.8297 | 11.3639 | 16.0542 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 228.3262 |  |  |  |  | 10.8058 | 11.3056 | 15.9743 | [7 empty] | 0.0974 | -0.0142 | 0.0985 | 9283.4477 | 0.1943 | 227.8582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 5.4422 | 3.2942 | 6.3616 | 7844.1942 | 16.2631 | 401.2033 | [5 empty] | 10.9622 | 11.503 | 16.2507 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 229.4355 |  |  |  |  | 10.9544 | 11.487 | 16.1645 | [7 empty] | 0.0522 | 0.0664 | 0.0845 | 9231.5635 | 0.0823 | 229.3084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 5.4604 | 3.3193 | 6.3901 | 7840.4975 | 16.2737 | 401.9819 | [5 empty] | 11.0961 | 11.6435 | 16.4492 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 230.5464 |  |  |  |  | 11.1464 | 11.6532 | 16.4449 | [7 empty] | 0.1347 | 0.0048 | 0.1348 | 9258.1297 | 0.243 | 230.6228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 5.5796 | 3.2419 | 6.453 | 7853.5714 | 16.3408 | 402.9921 | [5 empty] | 11.2315 | 11.7855 | 16.6499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 231.6588 |  |  |  |  | 11.2787 | 11.7936 | 16.6444 | [7 empty] | 0.1291 | 0.0039 | 0.1291 | 9260.7267 | 0.2324 | 231.7213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 5.6218 | 3.2386 | 6.4879 | 7854.7505 | 16.3644 | 403.8199 | [5 empty] | 11.3682 | 11.929 | 16.8526 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 232.7726 |  |  |  |  | 11.4439 | 11.9441 | 16.9098 | [7 empty] | 0.1711 | -0.0605 | 0.1815 | 9300.108 | 0.3572 | 232.889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 5.7447 | 3.1424 | 6.548 | 7871.6348 | 16.43 | 404.7871 | [5 empty] | 11.5064 | 12.0741 | 17.0574 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 233.888 |  |  |  |  | 11.5751 | 12.0852 | 17.0916 | [7 empty] | 0.1686 | -0.0403 | 0.1733 | 9284.9954 | 0.3344 | 233.9736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 5.7706 | 3.1545 | 6.5765 | 7870.6009 | 16.4502 | 405.6313 | [5 empty] | 11.6461 | 12.2206 | 17.2644 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 235.0049 |  |  |  |  | 11.7253 | 12.2412 | 17.37 | [7 empty] | 0.1463 | -0.1024 | 0.1786 | 9339.6703 | 0.3489 | 235.1613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 5.6736 | 3.2854 | 6.5562 | 7853.7404 | 16.4687 | 406.8304 | [5 empty] | 11.7872 | 12.3686 | 17.4736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 236.1232 |  |  |  |  | 11.8777 | 12.4323 | 17.5589 | [7 empty] | 0.0923 | -0.0057 | 0.0925 | 9279.382 | 0.1731 | 236.6007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 5.714 | 3.2943 | 6.5956 | 7852.2891 | 16.492 | 407.665 | [5 empty] | 11.9297 | 12.5182 | 17.685 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 237.243 |  |  |  |  | 12.077 | 12.6043 | 17.8483 | [7 empty] | 0.1776 | -0.0671 | 0.1899 | 9303.3706 | 0.3703 | 237.8825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 5.6422 | 3.4084 | 6.5918 | 7836.911 | 16.5052 | 408.7294 | [5 empty] | 12.0738 | 12.6694 | 17.8985 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 238.3643 |  |  |  |  | 12.0777 | 12.603 | 17.8463 | [7 empty] | 0.1835 | -0.0675 | 0.1955 | 9302.0771 | 0.3796 | 237.8731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 5.6868 | 3.4167 | 6.6343 | 7835.5083 | 16.5334 | 409.5992 | [5 empty] | 12.2193 | 12.8221 | 18.1143 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 239.4871 |  |  |  |  | 12.2326 | 12.7936 | 18.0402 | [7 empty] | 0.1359 | 0.0213 | 0.1376 | 9248.0193 | 0.2273 | 239.2784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 5.693 | 3.452 | 6.6578 | 7831.2834 | 16.5553 | 410.5165 | [5 empty] | 12.3664 | 12.9765 | 18.3323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 240.6113 |  |  |  |  | 12.4291 | 12.9548 | 18.3262 | [7 empty] | 0.2374 | -0.0546 | 0.2436 | 9278.2624 | 0.4566 | 240.4543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 5.679 | 3.4684 | 6.6544 | 7828.9898 | 16.4792 | 410.5798 | [5 empty] | 12.515 | 13.1324 | 18.5526 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 241.737 |  |  |  |  | 12.6815 | 13.201 | 18.3514 | [7 empty] | 0.432 | 0.2757 | 0.5125 | 8994.1604 | 0.6179 | 242.229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 5.7011 | 3.4717 | 6.675 | 7830.0638 | 16.4895 | 411.3415 | [5 empty] | 12.6651 | 13.2899 | 18.7752 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 242.8641 |  |  |  |  | 12.8918 | 13.3641 | 19.3227 | [7 empty] | 0.2645 | -0.5093 | 0.5739 | 9615.3493 | 0.9268 | 243.3915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 5.8476 | 3.3779 | 6.7531 | 7846.1307 | 16.6087 | 412.7502 | [5 empty] | 12.8168 | 13.4491 | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 243.9927 |  |  |  |  | 12.8893 | 13.3635 | 19.3174 | [7 empty] | 0.2608 | -0.5041 | 0.5676 | 9612.3354 | 0.9163 | 243.3873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 5.8679 | 3.403 | 6.7832 | 7842.7952 | 16.6271 | 413.5982 | [5 empty] | 12.9701 | 13.6099 | 19.2272 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 245.1227 |  |  |  |  | 13.0138 | 13.5505 | 19.3222 | [7 empty] | 0.2162 | -0.2183 | 0.3073 | 9404.3434 | 0.5591 | 244.7063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 5.8649 | 3.3972 | 6.7778 | 7844.1257 | 16.5418 | 413.5518 | [5 empty] | 13.125 | 13.7724 | 19.4568 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 246.2541 |  |  |  |  | 13.1983 | 13.8458 | 19.9409 | [7 empty] | -0.1543 | -0.3888 | 0.4183 | 9628.6056 | 0.36 | 246.7615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 5.9814 | 3.3095 | 6.8359 | 7857.3727 | 16.5648 | 414.1532 | [5 empty] | 13.2814 | 13.9366 | 19.6887 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 247.3869 |  |  |  |  | 13.1986 | 13.8478 | 19.9436 | [7 empty] | -0.1587 | -0.388 | 0.4192 | 9629.1953 | 0.3604 | 246.7755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 6.0076 | 3.3187 | 6.8633 | 7856.9364 | 16.581 | 414.9637 | [5 empty] | 13.4395 | 14.1025 | 19.9231 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 248.5212 |  |  |  |  | 13.4908 | 14.0662 | 20.1712 | [7 empty] | 0.1196 | -0.3326 | 0.3535 | 9510.469 | 0.5243 | 248.2738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 6.0338 | 3.3237 | 6.8887 | 7857.653 | 16.6022 | 415.8175 | [5 empty] | 13.5992 | 14.2701 | 20.1598 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 249.6569 |  |  |  |  | 13.5369 | 14.2216 | 20.1801 | [7 empty] | -0.0845 | -0.0844 | 0.1195 | 9381.0589 | 0.1203 | 249.3295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 6.0402 | 3.3378 | 6.9011 | 7854.0845 | 16.5252 | 415.8389 | [5 empty] | 13.7605 | 14.4394 | 20.399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 250.7939 |  |  |  |  | 13.6924 | 14.3861 | 20.3741 | [7 empty] | -0.0716 | -0.0448 | 0.0845 | 9349.203 | 0.1048 | 250.4375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 6.0782 | 3.3512 | 6.9409 | 7855.8508 | 16.6421 | 417.5322 | [5 empty] | 13.9235 | 14.6104 | 20.6406 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 251.9324 |  |  |  |  | 13.8497 | 14.547 | 20.6638 | [7 empty] | -0.0863 | -0.1087 | 0.1388 | 9397.4699 | 0.1283 | 251.5117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 6.0823 | 3.3605 | 6.9489 | 7853.4785 | 16.5621 | 417.5355 | [5 empty] | 14.0882 | 14.7832 | 20.8848 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 253.0723 |  |  |  |  | 13.9196 | 14.6659 | 20.871 | [7 empty] | -0.2267 | -0.1331 | 0.2629 | 9449.272 | 0.3251 | 252.2999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 6.0948 | 3.3631 | 6.9611 | 7855.8955 | 16.5806 | 418.402 | [5 empty] | 14.2546 | 14.9578 | 21.1314 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 254.2135 |  |  |  |  | 14.1879 | 14.8848 | 21.1943 | [7 empty] | -0.0618 | -0.1662 | 0.1773 | 9430.2264 | 0.1549 | 253.7378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 6.03 | 3.3705 | 6.908 | 7866.19 | 16.6481 | 419.9002 | [5 empty] | 14.4227 | 15.1342 | 21.3806 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 255.3562 |  |  |  |  | 14.3824 | 15.0599 | 21.4073 | [7 empty] | 0.0307 | -0.1406 | 0.1439 | 9388.8053 | 0.1957 | 254.8764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 5.9231 | 3.3716 | 6.8155 | 7878.1041 | 16.6299 | 420.7292 | [5 empty] | 14.5925 | 15.3123 | 21.6323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 256.5002 |  |  |  |  | 14.5664 | 15.2727 | 21.721 | [7 empty] | -0.0275 | -0.1466 | 0.1492 | 9406.2268 | 0.1424 | 256.2464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 5.9517 | 3.4096 | 6.8591 | 7871.7162 | 16.6601 | 421.6729 | [5 empty] | 14.764 | 15.4923 | 21.8866 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 257.6455 |  |  |  |  | 14.6339 | 15.3915 | 21.9374 | [7 empty] | -0.176 | -0.1789 | 0.251 | 9463.9728 | 0.2439 | 257.0051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 5.9605 | 3.4301 | 6.877 | 7870.2444 | 16.6725 | 422.4992 | [5 empty] | 14.9373 | 15.6742 | 22.1435 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 258.7923 |  |  |  |  | 14.957 | 15.6745 | 22.2596 | [7 empty] | 0.0061 | -0.1194 | 0.1195 | 9378.102 | 0.1381 | 258.7942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 5.9611 | 3.4641 | 6.8945 | 7866.6982 | 16.6874 | 423.3727 | [5 empty] | 15.1124 | 15.8579 | 22.403 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 259.9404 |  |  |  |  | 15.1698 | 15.8575 | 22.4991 | [7 empty] | 0.1204 | -0.1129 | 0.1651 | 9346.4058 | 0.2899 | 259.9379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 6.0458 | 3.503 | 6.9873 | 7859.319 | 16.8192 | 425.0703 | [5 empty] | 15.2892 | 16.0435 | 22.6652 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 261.0898 |  |  |  |  | 15.3717 | 16.09 | 22.8412 | [7 empty] | 0.0599 | -0.1191 | 0.1333 | 9364.11 | 0.206 | 261.3765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 6.0626 | 3.5162 | 7.0084 | 7859.1583 | 16.8409 | 425.9544 | [5 empty] | 15.4679 | 16.2309 | 22.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 262.2406 |  |  |  |  | 15.4482 | 16.2197 | 23.0768 | [7 empty] | -0.0912 | -0.1541 | 0.1791 | 9422.0812 | 0.1453 | 262.1717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 6.0918 | 3.5383 | 7.0448 | 7855.7597 | 16.856 | 426.7549 | [5 empty] | 15.6484 | 16.4203 | 23.1976 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 263.3927 |  |  |  |  | 15.6875 | 16.4731 | 23.3949 | [7 empty] | -0.0805 | -0.1143 | 0.1398 | 9392.3284 | 0.1191 | 263.7117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 6.1023 | 3.5357 | 7.0526 | 7859.1198 | 16.8675 | 427.5595 | [5 empty] | 15.8307 | 16.6116 | 23.4678 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 264.5461 |  |  |  |  | 15.8691 | 16.6478 | 23.6726 | [7 empty] | -0.0513 | -0.1481 | 0.1568 | 9406.9926 | 0.1313 | 264.7631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 6.1247 | 3.5509 | 7.0796 | 7857.5334 | 16.8755 | 428.3134 | [5 empty] | 16.0148 | 16.8049 | 23.7408 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 265.7009 |  |  |  |  | 16.035 | 16.8158 | 23.8894 | [7 empty] | -0.0272 | -0.1298 | 0.1326 | 9389.0154 | 0.12 | 265.7659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 6.1278 | 3.5601 | 7.0869 | 7855.5414 | 16.7963 | 428.3592 | [5 empty] | 16.2009 | 17.0001 | 24.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 266.857 |  |  |  |  | 16.2121 | 17.0024 | 24.1262 | [7 empty] | -0.0184 | -0.1036 | 0.1052 | 9369.6564 | 0.0973 | 266.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 6.1312 | 3.5585 | 7.089 | 7859.5785 | 16.8144 | 429.2408 | [5 empty] | 16.3888 | 17.1973 | 24.2952 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 268.0144 |  |  |  |  | 16.389 | 17.1753 | 24.3706 | [7 empty] | 0.0145 | -0.1072 | 0.1082 | 9364.1488 | 0.131 | 267.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 6.1403 | 3.5596 | 7.0975 | 7862.4214 | 16.8298 | 430.0877 | [5 empty] | 16.5786 | 17.3965 | 24.5766 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 269.1732 |  |  |  |  | 16.5568 | 17.3537 | 24.5942 | [7 empty] | 0.0197 | -0.0793 | 0.0817 | 9345.0987 | 0.1089 | 268.9255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 6.1812 | 3.5773 | 7.1417 | 7859.2301 | 16.8504 | 430.9113 | [5 empty] | 16.7704 | 17.5977 | 24.8609 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 270.3332 |  |  |  |  | 16.8099 | 17.6187 | 24.966 | [7 empty] | 0.0219 | -0.0766 | 0.0797 | 9342.5372 | 0.107 | 270.454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 6.1914 | 3.5937 | 7.1588 | 7858.2963 | 16.853 | 431.652 | [5 empty] | 16.9641 | 17.8009 | 25.148 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 271.4945 |  |  |  |  | 16.9786 | 17.7955 | 25.2112 | [7 empty] | 0.0243 | -0.0722 | 0.0762 | 9339.0021 | 0.1048 | 271.4638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 6.2393 | 3.6101 | 7.2084 | 7854.8599 | 16.8744 | 432.4672 | [5 empty] | 17.1597 | 18.0062 | 25.438 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 272.6571 |  |  |  |  | 17.2511 | 18.0692 | 25.5832 | [7 empty] | 0.061 | -0.0618 | 0.0869 | 9324.4723 | 0.1488 | 273.0115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 6.2484 | 3.6311 | 7.2269 | 7853.311 | 16.883 | 433.2646 | [5 empty] | 17.3573 | 18.2136 | 25.731 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 273.821 |  |  |  |  | 17.4186 | 18.25 | 25.8289 | [7 empty] | 0.0518 | -0.0511 | 0.0727 | 9319.7681 | 0.1235 | 274.0242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 6.2774 | 3.6184 | 7.2456 | 7853.7269 | 16.8023 | 433.2466 | [5 empty] | 17.5569 | 18.423 | 26.0269 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 274.9861 |  |  |  |  | 17.6713 | 18.4673 | 26.2161 | [7 empty] | 0.1397 | -0.1385 | 0.1967 | 9353.577 | 0.3289 | 275.2309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 6.2809 | 3.6392 | 7.259 | 7852.6869 | 16.8097 | 434.0511 | [5 empty] | 17.7586 | 18.6346 | 26.3258 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 276.1526 |  |  |  |  | 17.8582 | 18.6653 | 26.4781 | [7 empty] | 0.1412 | -0.121 | 0.186 | 9342.4442 | 0.3149 | 276.3211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 6.3161 | 3.6829 | 7.3115 | 7848.6289 | 16.9347 | 435.7814 | [5 empty] | 17.9622 | 18.8483 | 26.6277 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 277.3203 |  |  |  |  | 18.1186 | 18.8858 | 26.8708 | [7 empty] | 0.2395 | -0.2094 | 0.3181 | 9374.2345 | 0.5329 | 277.5242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 6.3588 | 3.691 | 7.3524 | 7847.1681 | 16.9482 | 436.541 | [5 empty] | 18.1679 | 19.0642 | 26.9326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 278.4892 |  |  |  |  | 18.2993 | 19.0714 | 27.1372 | [7 empty] | 0.2468 | -0.2137 | 0.3264 | 9374.7798 | 0.5455 | 278.5282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 6.3694 | 3.7179 | 7.3751 | 7844.7846 | 16.9683 | 437.4359 | [5 empty] | 18.3757 | 19.2822 | 27.2406 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 279.6595 |  |  |  |  | 18.5078 | 19.3341 | 27.4024 | [7 empty] | 0.1786 | -0.1046 | 0.207 | 9324.2641 | 0.3544 | 279.9364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 6.3263 | 3.7172 | 7.3376 | 7847.9725 | 16.8645 | 437.4068 | [5 empty] | 18.5855 | 19.5024 | 27.5517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 280.8309 |  |  |  |  | 18.7034 | 19.5308 | 27.6841 | [7 empty] | 0.1972 | -0.11 | 0.2258 | 9323.3938 | 0.385 | 280.9815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 6.3541 | 3.7333 | 7.3697 | 7846.2255 | 16.8805 | 438.2268 | [5 empty] | 18.7975 | 19.7248 | 27.8659 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 282.0036 |  |  |  |  | 18.919 | 19.8001 | 27.9558 | [7 empty] | 0.1331 | -0.0001 | 0.1331 | 9273.2542 | 0.2096 | 282.3983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 6.397 | 3.7582 | 7.4192 | 7841.8101 | 16.9054 | 439.0909 | [5 empty] | 19.0116 | 19.9494 | 28.1833 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 283.1776 |  |  |  |  | 19.1081 | 19.9983 | 28.2043 | [7 empty] | 0.1449 | 0.028 | 0.1476 | 9255.1807 | 0.2101 | 283.4318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 6.4407 | 3.7735 | 7.4647 | 7842.5828 | 17.02 | 440.6928 | [5 empty] | 19.2278 | 20.1763 | 28.5038 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 284.3527 |  |  |  |  | 19.374 | 20.2294 | 28.5985 | [7 empty] | 0.234 | -0.0456 | 0.2384 | 9279.1761 | 0.3904 | 284.6261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 6.46 | 3.7831 | 7.4863 | 7842.8188 | 17.0337 | 441.5097 | [5 empty] | 19.4462 | 20.4055 | 28.8276 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 285.5291 |  |  |  |  | 19.5709 | 20.4373 | 28.8725 | [7 empty] | 0.2374 | -0.0278 | 0.239 | 9268.6773 | 0.3823 | 285.6914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 6.4583 | 3.7854 | 7.486 | 7842.495 | 16.9434 | 441.5145 | [5 empty] | 19.6668 | 20.6369 | 29.1546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 286.7067 |  |  |  |  | 19.8599 | 20.6822 | 29.287 | [7 empty] | 0.3496 | -0.104 | 0.3647 | 9289.2507 | 0.601 | 286.9357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 6.4502 | 3.6403 | 7.4065 | 7874.525 | 16.9074 | 441.9283 | [5 empty] | 19.8895 | 20.8707 | 29.4848 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 287.8856 |  |  |  |  | 20.1097 | 20.907 | 29.3068 | [7 empty] | 0.5479 | 0.1465 | 0.5671 | 9115.2599 | 0.7506 | 288.0676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 6.4739 | 3.6552 | 7.4346 | 7873.5103 | 16.9284 | 442.802 | [5 empty] | 20.1145 | 21.1068 | 29.8183 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 289.0656 |  |  |  |  | 20.3405 | 21.1197 | 30.3728 | [7 empty] | 0.3309 | -0.5265 | 0.6219 | 9531.7342 | 0.9148 | 289.1299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 6.4897 | 3.5411 | 7.393 | 7897.603 | 16.901 | 443.2444 | [5 empty] | 20.3418 | 21.3452 | 30.1552 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 290.2468 |  |  |  |  | 20.3828 | 21.2636 | 30.3892 | [7 empty] | 0.1651 | -0.3367 | 0.375 | 9455.5597 | 0.5287 | 289.8437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 6.5001 | 3.5484 | 7.4056 | 7899.0076 | 16.9165 | 444.1017 | [5 empty] | 20.5713 | 21.5861 | 30.4954 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 291.4293 |  |  |  |  | 20.4637 | 21.5334 | 30.413 | [7 empty] | -0.1383 | 0.0234 | 0.1403 | 9313.853 | 0.2267 | 291.1716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 6.5219 | 3.5665 | 7.4334 | 7897.051 | 16.9255 | 444.8851 | [5 empty] | 20.803 | 21.8293 | 30.839 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 292.6129 |  |  |  |  | 20.8044 | 21.8631 | 31.2702 | [7 empty] | -0.2143 | -0.3193 | 0.3845 | 9518.4797 | 0.2928 | 292.7767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 6.5222 | 3.594 | 7.4469 | 7894.8552 | 16.9311 | 445.6928 | [5 empty] | 21.0371 | 22.0749 | 31.186 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 293.7977 |  |  |  |  | 21.2956 | 22.202 | 31.572 | [7 empty] | 0.2587 | -0.2147 | 0.3361 | 9366.6009 | 0.545 | 294.4066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 6.533 | 3.5902 | 7.4545 | 7898.2185 | 16.9395 | 446.4877 | [5 empty] | 21.2735 | 22.323 | 31.5365 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 294.9837 |  |  |  |  | 21.2958 | 22.2022 | 31.5762 | [7 empty] | 0.2572 | -0.2179 | 0.3371 | 9368.6239 | 0.5453 | 294.4077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 6.5661 | 3.5904 | 7.4836 | 7899.3343 | 16.9591 | 447.3255 | [5 empty] | 21.5123 | 22.5735 | 31.8904 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 296.1708 |  |  |  |  | 21.6396 | 22.6687 | 32.269 | [7 empty] | 0.0007 | -0.2161 | 0.2161 | 9415.689 | 0.2198 | 296.6193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 6.6017 | 3.7469 | 7.5909 | 7868.9172 | 16.9731 | 448.1752 | [5 empty] | 21.7534 | 22.8265 | 32.2479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 297.3592 |  |  |  |  | 21.7363 | 22.834 | 32.5529 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2408 | 0.2907 | 9459.9334 | 0.2195 | 297.394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 6.6173 | 3.751 | 7.6065 | 7867.0824 | 16.886 | 448.196 | [5 empty] | 21.9969 | 23.0821 | 32.6089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 298.5486 |  |  |  |  | 22.1545 | 23.1413 | 32.9671 | [7 empty] | 0.1435 | -0.2575 | 0.2948 | 9409.5387 | 0.4191 | 298.823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 6.6889 | 3.9154 | 7.7506 | 7836.0796 | 16.9972 | 449.7491 | [5 empty] | 22.2429 | 23.3401 | 32.9734 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 299.7393 |  |  |  |  | 22.1925 | 23.2918 | 32.9757 | [7 empty] | -0.0352 | -0.0577 | 0.0676 | 9336.6797 | 0.0536 | 299.517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 6.6733 | 3.9294 | 7.7442 | 7837.9816 | 17.0005 | 450.5697 | [5 empty] | 22.4912 | 23.6007 | 33.3416 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 300.9311 |  |  |  |  | 22.4131 | 23.5138 | 33.2889 | [7 empty] | -0.0135 | -0.0595 | 0.061 | 9333.446 | 0.0604 | 300.5349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 6.5607 | 3.928 | 7.6467 | 7849.487 | 16.9726 | 451.3452 | [5 empty] | 22.742 | 23.8639 | 33.7134 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 302.124 |  |  |  |  | 22.6634 | 23.7584 | 33.7134 | [7 empty] | -0.0006 | -0.1293 | 0.1293 | 9367.2339 | 0.1339 | 301.6473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 6.5803 | 3.9319 | 7.6656 | 7851.1103 | 16.9927 | 452.2203 | [5 empty] | 22.9953 | 24.1297 | 34.0889 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 303.318 |  |  |  |  | 23.1232 | 24.2185 | 34.449 | [7 empty] | 0.0195 | -0.2042 | 0.2052 | 9401.7192 | 0.2219 | 303.7148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 6.4874 | 3.926 | 7.5829 | 7865.0484 | 17.0596 | 453.6959 | [5 empty] | 23.2511 | 24.3981 | 34.468 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 304.5132 |  |  |  |  | 23.3059 | 24.4413 | 34.4759 | [7 empty] | 0.0501 | 0.0399 | 0.0641 | 9270.8903 | 0.0625 | 304.7049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 6.6185 | 3.8385 | 7.651 | 7875.2422 | 17.0668 | 454.2055 | [5 empty] | 23.5094 | 24.6691 | 34.851 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 305.7096 |  |  |  |  | 23.6395 | 24.7555 | 35.3564 | [7 empty] | -0.0213 | -0.324 | 0.3247 | 9470.0373 | 0.3008 | 306.0886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 6.6362 | 3.8343 | 7.6643 | 7878.1915 | 17.0769 | 455.0039 | [5 empty] | 23.7702 | 24.9428 | 35.2376 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 306.907 |  |  |  |  | 23.6347 | 24.7565 | 35.3486 | [7 empty] | -0.0314 | -0.3149 | 0.3165 | 9467.1435 | 0.2916 | 306.093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 6.7596 | 3.7097 | 7.7106 | 7896.1776 | 17.085 | 455.5155 | [5 empty] | 24.0336 | 25.2192 | 35.6281 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 308.1056 |  |  |  |  | 23.987 | 25.0404 | 35.6681 | [7 empty] | 0.1848 | -0.2696 | 0.3269 | 9403.465 | 0.479 | 307.3314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 6.7828 | 3.725 | 7.7383 | 7895.0074 | 17.0996 | 456.3456 | [5 empty] | 24.2996 | 25.4984 | 36.0224 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 309.3052 |  |  |  |  | 24.3132 | 25.3916 | 36.0044 | [7 empty] | 0.2189 | -0.1375 | 0.2585 | 9330.0385 | 0.414 | 308.8477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 6.8091 | 3.7439 | 7.7705 | 7892.7671 | 17.1092 | 457.1318 | [5 empty] | 24.5682 | 25.7802 | 36.4206 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 310.506 |  |  |  |  | 24.6591 | 25.7996 | 36.7469 | [7 empty] | 0.0636 | -0.2575 | 0.2652 | 9417.1308 | 0.313 | 310.5883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 6.8319 | 3.7821 | 7.8089 | 7887.0632 | 17.1178 | 457.9259 | [5 empty] | 24.8395 | 26.0649 | 36.8228 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 311.7079 |  |  |  |  | 24.9639 | 26.0522 | 37.1571 | [7 empty] | 0.1902 | -0.3155 | 0.3684 | 9423.2238 | 0.516 | 311.6546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 6.8374 | 3.8159 | 7.8301 | 7883.733 | 17.1313 | 458.7931 | [5 empty] | 25.1134 | 26.3523 | 37.2288 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 312.9108 |  |  |  |  | 25.1892 | 26.2841 | 37.4632 | [7 empty] | 0.2064 | -0.2984 | 0.3628 | 9411.2131 | 0.5216 | 312.6266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 6.8391 | 3.7977 | 7.8228 | 7887.2317 | 17.0373 | 458.8176 | [5 empty] | 25.39 | 26.6425 | 37.6388 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 314.1149 |  |  |  |  | 25.4231 | 26.5203 | 37.7649 | [7 empty] | 0.2361 | -0.2744 | 0.362 | 9393.5902 | 0.5404 | 313.6091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 6.8661 | 3.8135 | 7.8541 | 7885.5807 | 17.0462 | 459.6005 | [5 empty] | 25.6693 | 26.9356 | 38.0529 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 315.32 |  |  |  |  | 25.671 | 26.837 | 38.058 | [7 empty] | 0.1658 | -0.1381 | 0.2158 | 9338.5157 | 0.3369 | 314.916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 6.7605 | 3.8119 | 7.7611 | 7896.1317 | 17.0118 | 460.3235 | [5 empty] | 25.9513 | 27.2315 | 38.471 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 316.5262 |  |  |  |  | 25.9269 | 27.0924 | 38.3804 | [7 empty] | 0.2056 | -0.1109 | 0.2336 | 9318.4287 | 0.3718 | 315.9605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 6.7696 | 3.8517 | 7.7887 | 7890.9175 | 17.0102 | 461.0728 | [5 empty] | 26.2361 | 27.5304 | 38.8932 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 317.7335 |  |  |  |  | 26.0445 | 27.3557 | 38.6863 | [7 empty] | -0.0689 | -0.0245 | 0.0731 | 9323.2931 | 0.1081 | 317.0291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 6.6313 | 3.869 | 7.6774 | 7900.528 | 16.9823 | 461.9179 | [5 empty] | 26.5237 | 27.8321 | 39.3195 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 318.9418 |  |  |  |  | 26.5063 | 27.8434 | 39.1762 | [7 empty] | -0.0098 | 0.1302 | 0.1305 | 9240.5932 | 0.1332 | 318.9867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 6.6567 | 3.8696 | 7.6997 | 7902.3025 | 17.0048 | 462.8047 | [5 empty] | 26.8141 | 28.1368 | 39.7499 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 320.1512 |  |  |  |  | 26.7431 | 28.0761 | 39.485 | [7 empty] | 0.0295 | 0.1413 | 0.1443 | 9229.3064 | 0.117 | 319.9111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 6.8046 | 3.9296 | 7.8578 | 7885.9925 | 17.1064 | 464.0616 | [5 empty] | 27.1073 | 28.4445 | 40.1846 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 321.3617 |  |  |  |  | 27.0025 | 28.3189 | 39.9502 | [7 empty] | 0.051 | 0.0399 | 0.0648 | 9273.0322 | 0.0743 | 320.8688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 6.9907 | 3.9878 | 8.0481 | 7864.4716 | 17.1176 | 464.5519 | [5 empty] | 27.4034 | 28.7552 | 40.6235 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 322.5732 |  |  |  |  | 27.2176 | 28.5392 | 40.2529 | [7 empty] | 0.065 | 0.0448 | 0.0789 | 9268.5911 | 0.1078 | 321.7318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 7.0103 | 3.9854 | 8.064 | 7866.805 | 17.1226 | 465.3174 | [5 empty] | 27.7023 | 29.0689 | 41.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 323.7857 |  |  |  |  | 27.5824 | 28.9008 | 40.7588 | [7 empty] | 0.1097 | 0.0433 | 0.118 | 9262.2579 | 0.1487 | 323.1374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 6.9988 | 4.0115 | 8.067 | 7862.6826 | 17.0173 | 465.3258 | [5 empty] | 28.0042 | 29.3857 | 41.5142 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 324.9993 |  |  |  |  | 27.8231 | 29.144 | 41.0812 | [7 empty] | 0.1354 | 0.0568 | 0.1469 | 9252.1145 | 0.187 | 324.0743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 7.0099 | 3.9917 | 8.0667 | 7868.8189 | 17.0189 | 466.0812 | [5 empty] | 28.309 | 29.7055 | 41.966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 326.2139 |  |  |  |  | 28.4665 | 29.6355 | 41.5817 | [7 empty] | 0.5707 | 0.1581 | 0.5922 | 9138.9274 | 0.721 | 325.9488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 7.0359 | 3.9993 | 8.0931 | 7868.9139 | 17.0274 | 466.8675 | [5 empty] | 28.6167 | 30.0284 | 42.4223 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 327.4295 |  |  |  |  | 28.7454 | 29.8836 | 42.8796 | [7 empty] | 0.3571 | -0.5589 | 0.6633 | 9500.9075 | 0.9062 | 326.8858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 7.0682 | 4.0391 | 8.1408 | 7862.6142 | 17.0369 | 467.6608 | [5 empty] | 28.9275 | 30.3545 | 42.8829 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 328.6462 |  |  |  |  | 28.8441 | 30.2157 | 42.9087 | [7 empty] | 0.0337 | -0.1768 | 0.18 | 9375.053 | 0.2034 | 328.1296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 7.0605 | 4.0737 | 8.1515 | 7860.2678 | 17.0456 | 468.5295 | [5 empty] | 29.2412 | 30.6838 | 43.348 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 329.8639 |  |  |  |  | 29.2559 | 30.6766 | 43.9199 | [7 empty] | -0.1363 | -0.4337 | 0.4546 | 9520.8531 | 0.3294 | 329.8375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 7.069 | 4.0489 | 8.1464 | 7867.7846 | 17.0571 | 469.3651 | [5 empty] | 29.5581 | 31.0162 | 43.8177 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 331.0826 |  |  |  |  | 29.6888 | 31.0951 | 44.3014 | [7 empty] | 0.0006 | -0.2861 | 0.2861 | 9428.8568 | 0.2682 | 331.3702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 7.0861 | 4.0473 | 8.1605 | 7869.7749 | 17.0494 | 470.0487 | [5 empty] | 29.8779 | 31.3518 | 44.2919 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 332.3022 |  |  |  |  | 29.7414 | 31.275 | 44.3105 | [7 empty] | -0.1712 | -0.0777 | 0.188 | 9361.5665 | 0.2078 | 332.0238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 7.1142 | 4.061 | 8.1917 | 7868.5431 | 17.0551 | 470.8157 | [5 empty] | 30.2009 | 31.6907 | 44.7707 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 333.5229 |  |  |  |  | 30.1056 | 31.6612 | 44.7043 | [7 empty] | -0.1316 | 0.0342 | 0.136 | 9305.3797 | 0.2048 | 333.4169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 7.1483 | 4.0668 | 8.2242 | 7868.1488 | 17.0551 | 471.5268 | [5 empty] | 30.527 | 32.0329 | 45.2541 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 334.7446 |  |  |  |  | 30.3867 | 31.9214 | 45.2122 | [7 empty] | -0.1057 | -0.0756 | 0.1299 | 9349.731 | 0.1264 | 334.3476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 7.1332 | 3.9567 | 8.1571 | 7891.5547 | 17.0187 | 472.0286 | [5 empty] | 30.8562 | 32.3784 | 45.7422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 335.9673 |  |  |  |  | 30.8585 | 32.4221 | 46.0792 | [7 empty] | -0.1644 | -0.1883 | 0.25 | 9408.3343 | 0.1897 | 336.1211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 7.1437 | 3.9493 | 8.1627 | 7892.0639 | 16.9103 | 471.9871 | [5 empty] | 31.1887 | 32.7272 | 46.235 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 337.1909 |  |  |  |  | 31.06 | 32.6763 | 46.0919 | [7 empty] | -0.1422 | 0.0702 | 0.1586 | 9291.3439 | 0.2422 | 337.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 7.1569 | 3.9783 | 8.1883 | 7889.0212 | 16.9131 | 472.7751 | [5 empty] | 31.5243 | 33.0794 | 46.7325 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 338.4155 |  |  |  |  | 31.3161 | 32.9398 | 46.4849 | [7 empty] | -0.1376 | 0.0538 | 0.1477 | 9297.7148 | 0.2286 | 337.9311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 7.1846 | 3.8413 | 8.147 | 7917.2323 | 16.9794 | 473.9369 | [5 empty] | 31.8632 | 33.435 | 47.2349 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 339.6411 |  |  |  |  | 31.6867 | 33.407 | 47.2058 | [7 empty] | -0.306 | 0.028 | 0.3073 | 9334.3286 | 0.4377 | 339.545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 7.1768 | 4.0248 | 8.2284 | 7887.4185 | 16.9804 | 474.8129 | [5 empty] | 32.2053 | 33.7941 | 47.7421 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 340.8677 |  |  |  |  | 31.9409 | 33.6825 | 47.5643 | [7 empty] | -0.3125 | 0.0515 | 0.3167 | 9325.0735 | 0.4608 | 340.4877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 7.2121 | 3.9915 | 8.2429 | 7890.8105 | 16.8696 | 474.7073 | [5 empty] | 32.5508 | 34.1565 | 48.2542 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 342.0952 |  |  |  |  | 32.2122 | 33.9857 | 47.9293 | [7 empty] | -0.3278 | 0.1001 | 0.3427 | 9306.5978 | 0.5119 | 341.5181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 7.2304 | 4.0041 | 8.2651 | 7890.2892 | 16.8675 | 475.4473 | [5 empty] | 32.8995 | 34.5225 | 48.7712 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 343.3237 |  |  |  |  | 32.5698 | 34.2909 | 48.4451 | [7 empty] | -0.218 | 0.0247 | 0.2194 | 9322.0689 | 0.3225 | 342.5477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 7.2397 | 4.1571 | 8.3484 | 7864.9641 | 16.8618 | 476.2308 | [5 empty] | 33.2517 | 34.892 | 49.2932 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 344.5531 |  |  |  |  | 33.2049 | 34.8976 | 49.34 | [7 empty] | -0.1145 | -0.015 | 0.1155 | 9323.1999 | 0.1499 | 344.5717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 7.2716 | 4.222 | 8.4084 | 7854.3814 | 16.8667 | 477.0139 | [5 empty] | 33.6072 | 35.265 | 49.8202 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 345.7835 |  |  |  |  | 33.4711 | 35.176 | 49.6968 | [7 empty] | -0.1017 | 0.0101 | 0.1022 | 9310.742 | 0.148 | 345.4907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 7.1464 | 4.2166 | 8.2976 | 7866.3662 | 16.824 | 477.7445 | [5 empty] | 33.9661 | 35.6417 | 50.3523 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 347.0148 |  |  |  |  | 33.8076 | 35.5851 | 50.2509 | [7 empty] | -0.1989 | 0.0387 | 0.2026 | 9313.0207 | 0.2944 | 346.8305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 7.0676 | 4.1764 | 8.2093 | 7884.1407 | 16.8821 | 479.0932 | [5 empty] | 34.3284 | 36.0219 | 50.8894 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 348.2471 |  |  |  |  | 34.0902 | 35.8764 | 50.6356 | [7 empty] | -0.1807 | 0.0559 | 0.1891 | 9303.2257 | 0.2831 | 347.777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 7.0821 | 4.2079 | 8.2378 | 7880.8444 | 16.8888 | 479.9124 | [5 empty] | 34.6943 | 36.4058 | 51.4318 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 349.4803 |  |  |  |  | 34.3807 | 36.2152 | 51.1459 | [7 empty] | -0.252 | 0.0414 | 0.2554 | 9319.521 | 0.3708 | 348.8695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 7.1903 | 4.1129 | 8.2835 | 7892.8679 | 16.8762 | 480.3728 | [5 empty] | 35.0636 | 36.7934 | 51.9793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 350.7144 |  |  |  |  | 34.9432 | 36.7898 | 51.9081 | [7 empty] | -0.207 | 0.0713 | 0.2189 | 9300.6874 | 0.3229 | 350.7031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 7.318 | 3.9944 | 8.3372 | 7911.289 | 16.9918 | 481.6918 | [5 empty] | 35.4365 | 37.1846 | 52.5321 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 351.9494 |  |  |  |  | 35.223 | 37.0802 | 52.3059 | [7 empty] | -0.1969 | 0.0787 | 0.212 | 9296.2488 | 0.3155 | 351.6208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 7.329 | 4.0153 | 8.3569 | 7909.9672 | 16.9944 | 482.4873 | [5 empty] | 35.813 | 37.5797 | 53.0901 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 353.1854 |  |  |  |  | 35.5025 | 37.3486 | 52.7047 | [7 empty] | -0.1563 | 0.0599 | 0.1674 | 9298.0557 | 0.2575 | 352.4638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 7.3546 | 3.9867 | 8.3656 | 7913.1477 | 16.8791 | 482.4041 | [5 empty] | 36.193 | 37.9785 | 53.6536 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 354.4222 |  |  |  |  | 36.1505 | 37.9589 | 53.4845 | [7 empty] | -0.0053 | 0.0996 | 0.0998 | 9261.0329 | 0.0943 | 354.3617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 7.369 | 4.0289 | 8.3985 | 7908.0202 | 16.8895 | 483.2608 | [5 empty] | 36.5767 | 38.3811 | 54.2224 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 355.66 |  |  |  |  | 36.4351 | 38.2583 | 53.853 | [7 empty] | 0.0085 | 0.1358 | 0.1361 | 9244.9971 | 0.1215 | 355.2838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 7.3797 | 4.0641 | 8.4247 | 7904.0739 | 16.8864 | 484.0272 | [5 empty] | 36.9641 | 38.7876 | 54.7966 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 356.8986 |  |  |  |  | 36.7928 | 38.5714 | 54.2311 | [7 empty] | 0.1386 | 0.1648 | 0.2153 | 9215.948 | 0.1689 | 356.2414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 7.4258 | 4.075 | 8.4704 | 7902.0663 | 16.8885 | 484.7518 | [5 empty] | 37.3551 | 39.1979 | 55.3763 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 358.1382 |  |  |  |  | 37.4284 | 39.2539 | 55.2182 | [7 empty] | 0.1034 | 0.1514 | 0.1833 | 9226.662 | 0.1256 | 358.3064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 7.4223 | 4.1402 | 8.499 | 7894.1187 | 16.8939 | 485.6178 | [5 empty] | 37.7499 | 39.6122 | 55.9615 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 359.3786 |  |  |  |  | 37.7271 | 39.5591 | 55.6339 | [7 empty] | 0.1219 | 0.1593 | 0.2005 | 9221.4081 | 0.1408 | 359.2202 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 7.4043 | 4.1412 | 8.4837 | 7895.0064 | 16.772 | 485.602 | [5 empty] | 38.1485 | 40.0304 | 56.5524 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 360.6199 |  |  |  |  | 38.0904 | 39.9828 | 56.2286 | [7 empty] | 0.0471 | 0.1698 | 0.1762 | 9227.9023 | 0.1258 | 360.4793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 7.2932 | 4.2965 | 8.4646 | 7879.9152 | 16.8124 | 486.9504 | [5 empty] | 38.5508 | 40.4526 | 57.1488 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 361.8621 |  |  |  |  | 38.4181 | 40.3046 | 56.6867 | [7 empty] | 0.0849 | 0.1623 | 0.1832 | 9225.9598 | 0.128 | 361.428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 7.1892 | 4.4129 | 8.4356 | 7868.6011 | 16.7586 | 487.6098 | [5 empty] | 38.957 | 40.8788 | 57.751 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 363.1052 |  |  |  |  | 39.0137 | 40.9051 | 57.4846 | [7 empty] | 0.1409 | 0.1887 | 0.2355 | 9209.0656 | 0.1623 | 363.1815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 7.2409 | 4.395 | 8.4704 | 7867.8911 | 16.634 | 487.4512 | [5 empty] | 39.3671 | 41.3091 | 58.3589 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 364.3492 |  |  |  |  | 39.2865 | 41.1942 | 57.8561 | [7 empty] | 0.1455 | 0.2123 | 0.2574 | 9199.8947 | 0.1764 | 364.018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 7.2483 | 4.4314 | 8.4956 | 7864.5992 | 16.6449 | 488.3278 | [5 empty] | 39.781 | 41.7435 | 58.9725 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 365.594 |  |  |  |  | 39.6238 | 41.6931 | 58.9729 | [7 empty] | -0.2177 | -0.0224 | 0.2188 | 9338.0001 | 0.2784 | 365.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 7.3903 | 4.3455 | 8.5732 | 7875.9802 | 16.7605 | 489.6328 | [5 empty] | 40.1989 | 42.182 | 59.592 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 366.8396 |  |  |  |  | 39.9166 | 41.9914 | 59.3831 | [7 empty] | -0.1984 | -0.017 | 0.1992 | 9333.1966 | 0.2609 | 366.2996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 7.5183 | 4.2427 | 8.6328 | 7887.4201 | 16.7372 | 489.9996 | [5 empty] | 40.6208 | 42.6246 | 60.2174 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 368.0862 |  |  |  |  | 40.616 | 42.4749 | 59.9852 | [7 empty] | 0.2536 | -0.016 | 0.2541 | 9272.3272 | 0.346 | 367.6657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 7.5469 | 4.2735 | 8.6728 | 7883.2188 | 16.7339 | 490.7399 | [5 empty] | 41.0466 | 43.0715 | 60.8487 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 369.3335 |  |  |  |  | 40.8348 | 42.7619 | 59.9963 | [7 empty] | 0.2602 | 0.244 | 0.3567 | 9175.2024 | 0.2919 | 368.4705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 7.546 | 4.2825 | 8.6765 | 7884.6597 | 16.7241 | 491.4856 | [5 empty] | 41.4765 | 43.5226 | 61.486 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 370.5817 |  |  |  |  | 41.2918 | 43.4068 | 61.6674 | [7 empty] | -0.2234 | -0.1998 | 0.2997 | 9405.3534 | 0.2405 | 370.2623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 7.5521 | 4.3126 | 8.6967 | 7879.2229 | 16.6113 | 491.525 | [5 empty] | 41.9105 | 43.978 | 62.1293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 371.8308 |  |  |  |  | 41.6297 | 43.843 | 61.6867 | [7 empty] | -0.2035 | 0.1883 | 0.2773 | 9256.863 | 0.3894 | 371.4617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 7.5737 | 4.2626 | 8.6908 | 7891.9728 | 16.7034 | 492.9049 | [5 empty] | 42.3486 | 44.4377 | 62.7788 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 373.0807 |  |  |  |  | 41.9619 | 44.2089 | 62.1577 | [7 empty] | -0.2197 | 0.2194 | 0.3105 | 9247.7229 | 0.4338 | 372.4598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 7.5544 | 4.3362 | 8.7105 | 7880.4903 | 16.5761 | 492.9158 | [5 empty] | 42.7909 | 44.9018 | 63.4344 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 374.3314 |  |  |  |  | 42.7366 | 44.8995 | 63.4371 | [7 empty] | -0.0927 | 0.0069 | 0.093 | 9309.4807 | 0.1257 | 374.3251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 7.5499 | 4.3173 | 8.6972 | 7886.9933 | 16.5671 | 493.6726 | [5 empty] | 43.2373 | 45.3703 | 64.0962 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 375.5829 |  |  |  |  | 43.0679 | 45.2598 | 63.9199 | [7 empty] | -0.1067 | 0.0255 | 0.1097 | 9304.4388 | 0.1574 | 375.2889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 7.4835 | 4.404 | 8.6832 | 7878.3168 | 16.5051 | 494.225 | [5 empty] | 43.688 | 45.8431 | 64.7643 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 376.8353 |  |  |  |  | 43.5535 | 45.8148 | 65.0157 | [7 empty] | -0.2611 | -0.1553 | 0.3038 | 9390.9175 | 0.2839 | 376.7606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 7.4847 | 4.4112 | 8.6878 | 7880.1364 | 16.5012 | 495.0155 | [5 empty] | 44.1429 | 46.3205 | 65.4386 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 378.0885 |  |  |  |  | 44.0952 | 46.2532 | 65.7132 | [7 empty] | -0.0662 | -0.2267 | 0.2362 | 9391.4773 | 0.1627 | 377.9125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 7.3923 | 4.5194 | 8.6644 | 7869.5433 | 16.4359 | 495.6009 | [5 empty] | 44.6021 | 46.8024 | 66.1194 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 379.3424 |  |  |  |  | 44.4296 | 46.5971 | 66.2192 | [7 empty] | -0.0596 | -0.2394 | 0.2467 | 9394.9424 | 0.1824 | 378.8096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 7.4173 | 4.4982 | 8.6747 | 7874.5045 | 16.4294 | 496.3246 | [5 empty] | 45.0657 | 47.2888 | 66.8066 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 380.5972 |  |  |  |  | 44.9297 | 47.2241 | 67.1565 | [7 empty] | -0.2384 | -0.2492 | 0.3449 | 9421.0412 | 0.2533 | 380.4308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 7.5104 | 4.376 | 8.6923 | 7891.5935 | 16.4104 | 496.8081 | [5 empty] | 45.5336 | 47.7798 | 67.5003 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 381.8528 |  |  |  |  | 45.2382 | 47.5363 | 67.5413 | [7 empty] | -0.2048 | -0.2169 | 0.2984 | 9404.51 | 0.2274 | 381.2315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 7.5051 | 4.3568 | 8.678 | 7897.9192 | 16.391 | 497.5058 | [5 empty] | 46.0059 | 48.2755 | 68.2005 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 383.1092 |  |  |  |  | 45.9769 | 48.2457 | 68.4527 | [7 empty] | -0.075 | -0.174 | 0.1895 | 9371.6615 | 0.1218 | 383.0341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 7.6471 | 4.2196 | 8.734 | 7917.2676 | 16.4925 | 498.6856 | [5 empty] | 46.4827 | 48.7758 | 68.9073 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 384.3664 |  |  |  |  | 46.3083 | 48.6024 | 68.9196 | [7 empty] | -0.0798 | -0.1498 | 0.1697 | 9363.3271 | 0.1177 | 383.9321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 7.6596 | 4.3498 | 8.8085 | 7897.2802 | 16.48 | 499.4458 | [5 empty] | 46.964 | 49.2808 | 69.6208 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 385.6243 |  |  |  |  | 47.0721 | 49.3425 | 69.8637 | [7 empty] | 0.0437 | -0.1008 | 0.1099 | 9330.0629 | 0.1295 | 385.7771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 7.6922 | 4.3086 | 8.8167 | 7904.6604 | 16.4591 | 500.0564 | [5 empty] | 47.4498 | 49.7906 | 70.341 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 386.8831 |  |  |  |  | 47.3859 | 49.6599 | 70.2962 | [7 empty] | 0.0663 | -0.0934 | 0.1145 | 9324.5621 | 0.1521 | 386.5614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 7.6782 | 4.3654 | 8.8324 | 7896.5563 | 16.3533 | 500.2323 | [5 empty] | 47.9402 | 50.3052 | 71.068 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 388.1426 |  |  |  |  | 47.7587 | 50.0625 | 70.8183 | [7 empty] | 0.0594 | -0.0638 | 0.0871 | 9314.9376 | 0.1345 | 387.55 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 7.6846 | 4.4572 | 8.8837 | 7883.0326 | 16.3163 | 500.8351 | [5 empty] | 48.4353 | 50.8246 | 71.8018 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 389.4029 |  |  |  |  | 48.4415 | 50.7733 | 71.7377 | [7 empty] | 0.0886 | -0.0154 | 0.0899 | 9294.5373 | 0.1232 | 389.279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 7.6945 | 4.3497 | 8.8389 | 7905.2474 | 16.3843 | 502.0556 | [5 empty] | 48.9349 | 51.3489 | 72.5425 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 390.6639 |  |  |  |  | 48.8344 | 51.1412 | 72.4787 | [7 empty] | 0.1037 | -0.1506 | 0.1829 | 9339.4782 | 0.2398 | 390.1657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 7.7062 | 4.3514 | 8.8498 | 7907.0108 | 16.3703 | 502.7714 | [5 empty] | 49.4393 | 51.8782 | 73.2902 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 391.9257 |  |  |  |  | 49.5833 | 51.8681 | 73.6919 | [7 empty] | 0.1492 | -0.2664 | 0.3053 | 9373.7738 | 0.3719 | 391.9018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 7.7074 | 4.1578 | 8.7574 | 7941.2192 | 16.319 | 503.1999 | [5 empty] | 49.9484 | 52.4124 | 74.0449 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 393.1883 |  |  |  |  | 49.9133 | 52.2052 | 74.1551 | [7 empty] | 0.166 | -0.2597 | 0.3082 | 9369.1552 | 0.389 | 392.7001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 7.7003 | 4.2457 | 8.7932 | 7927.1454 | 16.1979 | 503.2911 | [5 empty] | 50.4622 | 52.9516 | 74.8067 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 394.4516 |  |  |  |  | 50.6306 | 52.9279 | 75.1619 | [7 empty] | 0.2143 | -0.2553 | 0.3333 | 9361.3377 | 0.4361 | 394.3963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 7.7103 | 4.2458 | 8.802 | 7929.1703 | 16.1801 | 503.9927 | [5 empty] | 50.9809 | 53.4959 | 75.5756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 395.7157 |  |  |  |  | 51.0142 | 53.318 | 75.6524 | [7 empty] | 0.2468 | -0.2225 | 0.3323 | 9345.9926 | 0.4527 | 395.3038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 7.601 | 4.3355 | 8.7506 | 7923.2001 | 16.1199 | 504.6773 | [5 empty] | 51.5045 | 54.0453 | 76.3517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 396.9805 |  |  |  |  | 51.7336 | 54.0535 | 76.6907 | [7 empty] | 0.2746 | -0.224 | 0.3544 | 9342.8505 | 0.4834 | 396.9994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 7.5056 | 4.4879 | 8.745 | 7908.7518 | 16.1752 | 506.0902 | [5 empty] | 52.033 | 54.5998 | 77.1351 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 398.2461 |  |  |  |  | 52.1233 | 54.5415 | 77.2021 | [7 empty] | 0.1961 | -0.1101 | 0.2249 | 9313.6948 | 0.3131 | 398.1135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 7.5209 | 4.5218 | 8.7756 | 7905.3676 | 16.1768 | 506.9187 | [5 empty] | 52.5664 | 55.1595 | 77.9259 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 399.5124 |  |  |  |  | 52.4862 | 54.9118 | 77.7237 | [7 empty] | 0.2116 | -0.1107 | 0.2388 | 9312.0367 | 0.3378 | 398.9532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 7.6588 | 4.4246 | 8.845 | 7915.1684 | 16.1632 | 507.3908 | [5 empty] | 53.1048 | 55.7245 | 78.724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 400.7794 |  |  |  |  | 52.9139 | 55.4345 | 78.272 | [7 empty] | 0.1444 | 0.0076 | 0.1446 | 9280.6506 | 0.1945 | 400.1303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 7.6607 | 4.4618 | 8.8653 | 7911.7088 | 16.1471 | 508.1361 | [5 empty] | 53.6482 | 56.2948 | 79.5297 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 402.0471 |  |  |  |  | 53.6389 | 56.1966 | 79.3096 | [7 empty] | 0.1504 | 0.0292 | 0.1532 | 9273.0027 | 0.179 | 401.8296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 7.7597 | 4.3659 | 8.9036 | 7923.8186 | 16.1339 | 508.6812 | [5 empty] | 54.1968 | 56.8704 | 80.3428 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 403.3156 |  |  |  |  | 54.0289 | 56.5933 | 79.832 | [7 empty] | 0.1772 | 0.0477 | 0.1835 | 9263.9793 | 0.2151 | 402.7065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 7.7879 | 4.3807 | 8.9354 | 7922.3776 | 16.1201 | 509.3898 | [5 empty] | 54.7504 | 57.4513 | 81.1636 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 404.5848 |  |  |  |  | 54.8337 | 57.512 | 80.9173 | [7 empty] | 0.1156 | 0.1753 | 0.2099 | 9230.1875 | 0.1338 | 404.7167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 7.8145 | 4.3902 | 8.9633 | 7920.7049 | 16.055 | 509.7771 | [5 empty] | 55.3093 | 58.0377 | 81.992 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 405.8547 |  |  |  |  | 55.175 | 57.768 | 81.5181 | [7 empty] | 0.2103 | 0.0281 | 0.2122 | 9266.8969 | 0.2608 | 405.272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 7.8181 | 4.4237 | 8.9828 | 7918.0655 | 16.0502 | 510.5987 | [5 empty] | 55.8733 | 58.6296 | 82.8281 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 407.1253 |  |  |  |  | 55.8474 | 58.5152 | 82.0684 | [7 empty] | 0.2635 | 0.3065 | 0.4041 | 9172.8009 | 0.2759 | 406.8805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 7.8434 | 4.4076 | 8.997 | 7920.6125 | 15.9819 | 510.966 | [5 empty] | 56.4426 | 59.227 | 83.6721 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 408.3966 |  |  |  |  | 56.3744 | 59.1997 | 84.111 | [7 empty] | -0.1717 | -0.2468 | 0.3007 | 9399.7895 | 0.1915 | 408.3388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 7.8853 | 4.4487 | 9.0537 | 7913.9283 | 15.9624 | 511.6305 | [5 empty] | 57.0172 | 59.83 | 84.5239 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 409.6686 |  |  |  |  | 56.7568 | 59.5934 | 84.6396 | [7 empty] | -0.1541 | -0.2326 | 0.279 | 9392.777 | 0.1852 | 409.1708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 7.7149 | 4.4843 | 8.9235 | 7920.9288 | 15.8983 | 512.4089 | [5 empty] | 57.5972 | 60.4386 | 85.3837 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 410.9413 |  |  |  |  | 57.3856 | 60.3622 | 85.7959 | [7 empty] | -0.3248 | -0.2498 | 0.4097 | 9417.3889 | 0.3306 | 410.7823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 7.738 | 4.4954 | 8.949 | 7920.6608 | 15.8911 | 513.1809 | [5 empty] | 58.1826 | 61.0528 | 86.2515 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 412.2147 |  |  |  |  | 57.9866 | 60.8564 | 86.3477 | [7 empty] | -0.0962 | -0.1948 | 0.2172 | 9373.0527 | 0.1418 | 411.8086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 7.7351 | 4.5308 | 8.9644 | 7914.8611 | 15.7427 | 513.1311 | [5 empty] | 58.7734 | 61.6728 | 87.1274 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 413.4887 |  |  |  |  | 58.5434 | 61.549 | 87.479 | [7 empty] | -0.283 | -0.2553 | 0.3811 | 9413.3136 | 0.2872 | 413.2351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 7.6506 | 4.5252 | 8.8887 | 7925.9556 | 15.8079 | 514.5483 | [5 empty] | 59.3698 | 62.2985 | 88.0114 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 414.7635 |  |  |  |  | 58.9494 | 62.0188 | 87.9977 | [7 empty] | -0.3119 | -0.1718 | 0.3561 | 9389.3522 | 0.3332 | 414.1949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 7.7967 | 4.5485 | 9.0264 | 7915.3372 | 15.7788 | 514.9726 | [5 empty] | 59.9717 | 62.9301 | 88.9037 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 416.0389 |  |  |  |  | 59.7333 | 62.835 | 89.105 | [7 empty] | -0.2909 | -0.148 | 0.3264 | 9378.8727 | 0.3075 | 415.8476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 7.7816 | 4.5405 | 9.0094 | 7917.4113 | 15.6306 | 514.9466 | [5 empty] | 60.5791 | 63.5676 | 89.8042 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 417.315 |  |  |  |  | 60.2637 | 63.3025 | 89.7997 | [7 empty] | -0.1727 | -0.1795 | 0.2491 | 9375.3972 | 0.1867 | 416.7858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 7.7811 | 4.543 | 9.0102 | 7919.7389 | 15.6074 | 515.6749 | [5 empty] | 61.1923 | 64.2109 | 90.7131 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 418.5918 |  |  |  |  | 61.1584 | 64.1664 | 90.8831 | [7 empty] | -0.038 | -0.1204 | 0.1263 | 9341.5432 | 0.082 | 418.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 7.9303 | 4.5956 | 9.1657 | 7907.1043 | 15.6987 | 516.8511 | [5 empty] | 61.8111 | 64.8603 | 91.6305 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 419.8692 |  |  |  |  | 61.543 | 64.5603 | 91.4329 | [7 empty] | -0.023 | -0.1183 | 0.1205 | 9339.1088 | 0.1107 | 419.2804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 7.7949 | 4.5918 | 9.0468 | 7918.0333 | 15.6285 | 517.5412 | [5 empty] | 62.4357 | 65.5157 | 92.5564 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 421.1473 |  |  |  |  | 62.3867 | 65.4358 | 92.6152 | [7 empty] | 0.0023 | -0.0914 | 0.0915 | 9327.8251 | 0.0795 | 420.9921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 7.8348 | 4.5554 | 9.0629 | 7924.1336 | 15.61 | 518.2218 | [5 empty] | 63.066 | 66.1772 | 93.4909 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 422.4261 |  |  |  |  | 62.7945 | 65.8429 | 93.192 | [7 empty] | 0.0304 | -0.0952 | 0.1 | 9325.8756 | 0.132 | 421.7813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 7.7037 | 4.5555 | 8.9498 | 7933.553 | 15.5133 | 518.7505 | [5 empty] | 63.7023 | 66.8448 | 94.434 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 423.7055 |  |  |  |  | 63.6293 | 66.742 | 94.3621 | [7 empty] | 0.0202 | -0.0409 | 0.0456 | 9310.2553 | 0.0579 | 423.5092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 7.7506 | 4.5214 | 8.973 | 7939.1489 | 15.5087 | 519.512 | [5 empty] | 64.3444 | 67.5186 | 95.3859 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 424.9855 |  |  |  |  | 64.5064 | 67.6079 | 95.6124 | [7 empty] | 0.0879 | -0.0626 | 0.1079 | 9309.5447 | 0.1465 | 425.1543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 7.8492 | 4.5785 | 9.087 | 7926.1327 | 15.4677 | 519.9875 | [5 empty] | 64.9924 | 68.1986 | 96.3466 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 426.2662 |  |  |  |  | 64.9369 | 68.0436 | 96.2346 | [7 empty] | 0.1077 | -0.0682 | 0.1275 | 9309.0996 | 0.1757 | 425.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 7.8408 | 4.575 | 9.0779 | 7929.9094 | 15.4403 | 520.7287 | [5 empty] | 65.6465 | 68.8849 | 97.3162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 427.5475 |  |  |  |  | 65.7615 | 68.9036 | 97.386 | [7 empty] | 0.1273 | -0.0373 | 0.1326 | 9297.7455 | 0.1765 | 427.5821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 7.9844 | 4.6201 | 9.2248 | 7916.2412 | 15.4075 | 521.1749 | [5 empty] | 66.3067 | 69.5776 | 98.2948 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 428.8295 |  |  |  |  | 66.229 | 69.3945 | 98.0575 | [7 empty] | 0.1309 | -0.0263 | 0.1336 | 9294.0897 | 0.1798 | 428.4916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 7.9831 | 4.5806 | 9.2039 | 7922.719 | 15.2668 | 521.2082 | [5 empty] | 66.9729 | 70.2768 | 99.2825 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 430.1121 |  |  |  |  | 67.1003 | 70.2936 | 99.2818 | [7 empty] | 0.1596 | -0.0061 | 0.1597 | 9285.1737 | 0.1989 | 430.1429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 8.0088 | 4.5701 | 9.221 | 7925.6903 | 15.2483 | 521.9541 | [5 empty] | 67.6453 | 70.9823 | 100.2793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 431.3953 |  |  |  |  | 67.5164 | 70.7328 | 99.8641 | [7 empty] | 0.1636 | 0.0128 | 0.1641 | 9279.2296 | 0.203 | 430.9427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 7.8928 | 4.7285 | 9.2008 | 7909.2524 | 15.1489 | 522.5297 | [5 empty] | 68.3239 | 71.6944 | 101.2853 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 432.6791 |  |  |  |  | 68.308 | 71.6083 | 101.1613 | [7 empty] | 0.0914 | -0.0095 | 0.0919 | 9293.3364 | 0.1185 | 432.5244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 7.9222 | 4.6996 | 9.2113 | 7914.5017 | 15.1112 | 523.1593 | [5 empty] | 69.0088 | 72.4131 | 102.3006 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 433.9636 |  |  |  |  | 69.0729 | 72.3556 | 102.4666 | [7 empty] | 0.1122 | -0.1375 | 0.1775 | 9328.6989 | 0.2225 | 433.8612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 7.7636 | 4.8669 | 9.163 | 7899.6877 | 15.0201 | 523.8745 | [5 empty] | 69.7001 | 73.1385 | 103.3253 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 435.2486 |  |  |  |  | 69.7898 | 73.067 | 103.0876 | [7 empty] | 0.2423 | 0.0401 | 0.2456 | 9263.6201 | 0.2779 | 435.1224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 7.9173 | 4.737 | 9.2262 | 7918.4867 | 15.2277 | 525.7575 | [5 empty] | 70.3977 | 73.8705 | 104.3595 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 436.5343 |  |  |  |  | 70.3361 | 73.8299 | 105.0634 | [7 empty] | -0.1837 | -0.3571 | 0.4015 | 9423.7183 | 0.2394 | 436.4632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 8.061 | 4.6253 | 9.2937 | 7929.6456 | 15.1964 | 526.2075 | [5 empty] | 71.1017 | 74.6093 | 105.4032 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 437.8206 |  |  |  |  | 70.8008 | 74.3362 | 105.6999 | [7 empty] | -0.1912 | -0.3158 | 0.3692 | 9411.8947 | 0.2305 | 437.3464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 8.0281 | 4.6466 | 9.2758 | 7928.2488 | 15.0343 | 526.2382 | [5 empty] | 71.8123 | 75.3549 | 106.4566 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 439.1075 |  |  |  |  | 71.4495 | 75.1354 | 106.9644 | [7 empty] | -0.3681 | -0.3599 | 0.5147 | 9442.7286 | 0.3651 | 438.7298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 8.0453 | 4.6542 | 9.2945 | 7928.4608 | 14.9877 | 526.8846 | [5 empty] | 72.5294 | 76.1074 | 107.5196 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 440.3949 |  |  |  |  | 72.6519 | 76.2041 | 108.3157 | [7 empty] | -0.0898 | -0.3119 | 0.3246 | 9399.0401 | 0.2079 | 440.5596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 8.0502 | 4.6473 | 9.2953 | 7930.8225 | 14.9006 | 527.3093 | [5 empty] | 73.2531 | 76.8668 | 108.5925 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 441.683 |  |  |  |  | 73.1639 | 76.7445 | 109.1057 | [7 empty] | -0.0988 | -0.3226 | 0.3374 | 9402.7385 | 0.2142 | 441.4763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 8.0633 | 4.6518 | 9.3089 | 7931.9559 | 14.8593 | 528.0137 | [5 empty] | 73.9835 | 77.6332 | 109.6752 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 442.9717 |  |  |  |  | 74.0714 | 77.7302 | 110.3471 | [7 empty] | -0.1105 | -0.2459 | 0.2696 | 9381.2054 | 0.1622 | 443.134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 8.0712 | 4.6384 | 9.3091 | 7934.9677 | 14.7627 | 528.3892 | [5 empty] | 74.7206 | 78.4067 | 110.768 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 444.2609 |  |  |  |  | 74.6424 | 78.5201 | 111.0913 | [7 empty] | -0.2754 | -0.0463 | 0.2793 | 9340.5247 | 0.3134 | 444.4491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 8.0519 | 4.6756 | 9.311 | 7932.9493 | 14.7124 | 529.1344 | [5 empty] | 75.4645 | 79.1873 | 111.8708 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 445.5507 |  |  |  |  | 75.2507 | 79.2184 | 112.3731 | [7 empty] | -0.4055 | -0.1723 | 0.4405 | 9389.1554 | 0.4223 | 445.6018 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 7.9668 | 4.6518 | 9.2255 | 7943.5607 | 14.6208 | 529.7432 | [5 empty] | 76.2153 | 79.9751 | 112.9837 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 446.8411 |  |  |  |  | 76.1692 | 80.0384 | 113.7135 | [7 empty] | -0.2607 | -0.2746 | 0.3786 | 9403.3206 | 0.2567 | 446.9443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 7.958 | 4.7095 | 9.2471 | 7937.6344 | 14.5633 | 530.4526 | [5 empty] | 76.973 | 80.7701 | 114.1069 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 448.1321 |  |  |  |  | 76.7198 | 80.618 | 114.516 | [7 empty] | -0.2589 | -0.2658 | 0.371 | 9400.3062 | 0.2559 | 447.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 7.8202 | 4.7262 | 9.1375 | 7944.9986 | 14.4568 | 531.1109 | [5 empty] | 77.7376 | 81.5725 | 115.2404 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 449.4237 |  |  |  |  | 77.6247 | 81.5903 | 115.7951 | [7 empty] | -0.2671 | -0.2185 | 0.345 | 9387.213 | 0.2601 | 449.4521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 7.814 | 4.7231 | 9.1305 | 7945.8253 | 14.2866 | 531.1092 | [5 empty] | 78.5093 | 82.3822 | 116.3843 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 450.7158 |  |  |  |  | 78.0955 | 82.1356 | 116.1821 | [7 empty] | -0.2559 | -0.0388 | 0.2589 | 9335.6862 | 0.2954 | 450.3234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 7.8472 | 4.7644 | 9.1803 | 7940.1061 | 14.236 | 531.8076 | [5 empty] | 79.288 | 83.1994 | 117.5388 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 452.0084 |  |  |  |  | 79.0435 | 83.139 | 117.2306 | [7 empty] | -0.1953 | 0.127 | 0.233 | 9284.0957 | 0.3053 | 451.9133 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 7.9828 | 4.686 | 9.2565 | 7946.2895 | 14.1785 | 532.2228 | [5 empty] | 80.0739 | 84.0241 | 118.7038 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 453.3017 |  |  |  |  | 80.0662 | 84.2466 | 118.7256 | [7 empty] | -0.2222 | 0.1618 | 0.2749 | 9277.3404 | 0.3601 | 453.6487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 7.9779 | 4.7386 | 9.2791 | 7941.1528 | 14.1206 | 532.9822 | [5 empty] | 80.867 | 84.8563 | 119.8796 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 454.5954 |  |  |  |  | 80.4778 | 84.5364 | 119.3377 | [7 empty] | -0.0893 | 0.0521 | 0.1034 | 9294.3997 | 0.1525 | 454.0995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 8.1527 | 4.7232 | 9.4221 | 7938.1943 | 14.1865 | 534.1535 | [5 empty] | 81.6674 | 85.6962 | 121.0661 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 455.8898 |  |  |  |  | 81.4544 | 85.4199 | 120.8335 | [7 empty] | 0.0336 | -0.0765 | 0.0835 | 9317.531 | 0.1085 | 455.4652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 8.1348 | 4.6544 | 9.3722 | 7951.1159 | 14.0693 | 534.5396 | [5 empty] | 82.4752 | 86.5438 | 122.2635 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 457.1847 |  |  |  |  | 82.2915 | 86.3857 | 122.1706 | [7 empty] | -0.0651 | -0.052 | 0.0833 | 9320.2262 | 0.0717 | 456.944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 8.1257 | 4.6495 | 9.3619 | 7952.2071 | 13.8845 | 534.4929 | [5 empty] | 83.2903 | 87.3991 | 123.4719 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 458.4801 |  |  |  |  | 83.1713 | 87.3497 | 123.6201 | [7 empty] | -0.1287 | -0.0841 | 0.1538 | 9334.8069 | 0.1272 | 458.4055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 8.1422 | 4.7168 | 9.4097 | 7943.6361 | 13.8222 | 535.2355 | [5 empty] | 84.113 | 88.2624 | 124.6914 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 459.7761 |  |  |  |  | 84.2071 | 88.4562 | 125.0525 | [7 empty] | -0.127 | -0.0246 | 0.1293 | 9318.5021 | 0.147 | 460.0655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 8.1387 | 4.6984 | 9.3975 | 7950.3937 | 13.8023 | 536.2899 | [5 empty] | 84.9431 | 89.1335 | 125.9221 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 461.0726 |  |  |  |  | 84.7108 | 88.9942 | 125.7631 | [7 empty] | -0.1287 | -0.0019 | 0.1287 | 9312.5872 | 0.1555 | 460.8661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 8.0488 | 4.7108 | 9.326 | 7955.5941 | 13.6851 | 536.9152 | [5 empty] | 85.7809 | 90.0126 | 127.164 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 462.3696 |  |  |  |  | 85.6856 | 89.9833 | 126.874 | [7 empty] | -0.037 | 0.1156 | 0.1214 | 9272.9772 | 0.1229 | 462.3265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 8.0627 | 4.751 | 9.3583 | 7951.0979 | 13.6066 | 537.5858 | [5 empty] | 86.6264 | 90.8997 | 128.4173 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 463.6671 |  |  |  |  | 86.6195 | 90.8923 | 128.0239 | [7 empty] | 0.0691 | 0.1624 | 0.1765 | 9251.1199 | 0.104 | 463.6563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 7.958 | 4.7665 | 9.2763 | 7956.5138 | 13.4765 | 538.1834 | [5 empty] | 87.4795 | 91.795 | 129.6821 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 464.9652 |  |  |  |  | 87.5416 | 91.7775 | 129.5827 | [7 empty] | 0.108 | 0.0204 | 0.1099 | 9284.7043 | 0.1197 | 464.9399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 7.9566 | 4.8003 | 9.2925 | 7953.9844 | 13.3967 | 538.902 | [5 empty] | 88.3405 | 92.6985 | 130.9585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 466.2638 |  |  |  |  | 88.4696 | 92.8708 | 131.0147 | [7 empty] | -0.0088 | 0.0834 | 0.0839 | 9279.1267 | 0.0809 | 466.5103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 7.9613 | 4.7906 | 9.2915 | 7954.9794 | 13.2062 | 538.8357 | [5 empty] | 89.2094 | 93.6102 | 132.2465 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 467.5629 |  |  |  |  | 88.986 | 93.3759 | 131.7818 | [7 empty] | 0.0235 | 0.0559 | 0.0606 | 9283.3588 | 0.0604 | 467.2301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 7.9937 | 4.8177 | 9.3333 | 7951.1454 | 13.1157 | 539.4111 | [5 empty] | 90.0862 | 94.5303 | 133.5463 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 468.8626 |  |  |  |  | 90.0509 | 94.4561 | 134.7258 | [7 empty] | -0.1835 | -0.5369 | 0.5674 | 9458.2407 | 0.341 | 468.7582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 8.0195 | 4.8421 | 9.3679 | 7948.3311 | 13.0306 | 540.0466 | [5 empty] | 90.971 | 95.4587 | 134.858 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 470.1627 |  |  |  |  | 91.1278 | 95.5903 | 136.2484 | [7 empty] | -0.1732 | -0.5001 | 0.5293 | 9446.6268 | 0.318 | 470.346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 8.0227 | 4.8386 | 9.3689 | 7950.6424 | 12.9265 | 540.6001 | [5 empty] | 91.8639 | 96.3957 | 136.1817 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 471.4634 |  |  |  |  | 92.1945 | 96.5467 | 137.7303 | [7 empty] | -0.0137 | -0.572 | 0.5721 | 9450.0808 | 0.4375 | 471.6719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 8.0348 | 4.8469 | 9.3835 | 7951.0256 | 12.8367 | 541.2436 | [5 empty] | 92.765 | 97.3412 | 137.5175 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 472.7645 |  |  |  |  | 92.3951 | 97.1254 | 138.104 | [7 empty] | -0.3453 | -0.3416 | 0.4857 | 9419.8551 | 0.3323 | 472.4685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 8.0439 | 4.8334 | 9.3843 | 7956.6942 | 12.8198 | 542.4141 | [5 empty] | 93.6743 | 98.2954 | 138.8654 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 474.0662 |  |  |  |  | 93.3896 | 98.2103 | 139.1622 | [7 empty] | -0.3074 | -0.1418 | 0.3385 | 9363.9946 | 0.31 | 473.9506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 8.0476 | 4.8417 | 9.3918 | 7957.3328 | 12.718 | 543.0064 | [5 empty] | 94.5919 | 99.2582 | 140.2257 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 475.3683 |  |  |  |  | 94.3922 | 99.3424 | 140.7885 | [7 empty] | -0.3978 | -0.1415 | 0.4222 | 9371.7677 | 0.4116 | 475.4816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 8.0533 | 4.8401 | 9.3959 | 7959.2307 | 12.6121 | 543.5644 | [5 empty] | 95.5179 | 100.2299 | 141.5984 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 476.6709 |  |  |  |  | 94.9498 | 99.9028 | 141.5895 | [7 empty] | -0.3711 | -0.1479 | 0.3995 | 9370.8325 | 0.3846 | 476.2337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 8.0529 | 4.8467 | 9.399 | 7960.249 | 12.5044 | 544.1316 | [5 empty] | 96.4523 | 101.2104 | 142.9836 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 477.9741 |  |  |  |  | 95.8873 | 100.9825 | 143.0278 | [7 empty] | -0.4585 | -0.1001 | 0.4693 | 9366.1563 | 0.496 | 477.6722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 8.0523 | 4.8501 | 9.4001 | 7961.8 | 12.3979 | 544.7094 | [5 empty] | 97.3952 | 102.1998 | 144.3814 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 479.2777 |  |  |  |  | 97.1109 | 102.2384 | 144.7087 | [7 empty] | -0.4095 | -0.0658 | 0.4148 | 9352.7646 | 0.45 | 479.3283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 8.0627 | 4.834 | 9.4008 | 7963.6183 | 12.2168 | 544.7007 | [5 empty] | 98.3468 | 103.1983 | 145.792 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 480.5818 |  |  |  |  | 98.1576 | 103.1917 | 146.1942 | [7 empty] | -0.2748 | -0.1386 | 0.3077 | 9358.8862 | 0.2724 | 480.5732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 8.0735 | 4.8419 | 9.4141 | 7963.9849 | 12.1182 | 545.3063 | [5 empty] | 99.307 | 104.2059 | 147.2154 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 481.8863 |  |  |  |  | 99.1061 | 104.055 | 147.3846 | [7 empty] | -0.1277 | -0.1429 | 0.1916 | 9346.7612 | 0.1267 | 481.6917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 8.0848 | 4.8478 | 9.4268 | 7966.7456 | 12.1021 | 546.5246 | [5 empty] | 100.2759 | 105.2226 | 148.6518 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 483.1914 |  |  |  |  | 100.2076 | 105.2222 | 148.7263 | [7 empty] | -0.0882 | -0.0205 | 0.0905 | 9312.73 | 0.0948 | 483.1908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 8.0908 | 4.8449 | 9.4305 | 7968.6914 | 11.9912 | 547.0507 | [5 empty] | 101.2537 | 106.2486 | 150.1013 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 484.4969 |  |  |  |  | 101.356 | 106.3618 | 150.4993 | [7 empty] | -0.0453 | -0.0918 | 0.1024 | 9326.5049 | 0.0628 | 484.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 8.089 | 4.8464 | 9.4298 | 7970.5487 | 11.8837 | 547.6256 | [5 empty] | 102.2403 | 107.284 | 151.5639 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 485.8029 |  |  |  |  | 101.9194 | 106.9447 | 151.2778 | [7 empty] | -0.0291 | -0.0752 | 0.0806 | 9320.9412 | 0.082 | 485.3761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 8.091 | 4.8492 | 9.4328 | 7972.0657 | 11.7789 | 548.2101 | [5 empty] | 103.236 | 108.3287 | 153.0399 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 487.1093 |  |  |  |  | 102.9114 | 108.097 | 152.6862 | [7 empty] | -0.1097 | 0.0235 | 0.1122 | 9303.6995 | 0.1468 | 486.8206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 8.0847 | 4.987 | 9.499 | 7954.1403 | 11.666 | 548.8162 | [5 empty] | 104.2407 | 109.383 | 154.5293 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 488.4163 |  |  |  |  | 104.4087 | 109.5852 | 154.9538 | [7 empty] | -0.0494 | -0.0499 | 0.0702 | 9316.3166 | 0.0613 | 488.6656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 8.0785 | 4.9935 | 9.4972 | 7955.4404 | 11.5545 | 549.3729 | [5 empty] | 105.2545 | 110.4469 | 156.0323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 489.7236 |  |  |  |  | 105.5049 | 110.5587 | 156.6472 | [7 empty] | 0.0822 | -0.1919 | 0.2088 | 9339.4409 | 0.2196 | 489.8604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 8.099 | 5.1405 | 9.5926 | 7935.0161 | 11.4545 | 549.9944 | [5 empty] | 106.2776 | 111.5204 | 157.5489 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 491.0314 |  |  |  |  | 106.1378 | 111.2188 | 157.5048 | [7 empty] | 0.0981 | -0.1634 | 0.1906 | 9331.063 | 0.2218 | 490.6652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 8.1066 | 5.1445 | 9.6012 | 7936.0193 | 11.35 | 550.5576 | [5 empty] | 107.3099 | 112.6037 | 159.0793 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 492.3397 |  |  |  |  | 107.1354 | 112.3586 | 158.9611 | [7 empty] | 0.0269 | -0.0934 | 0.0972 | 9320.1106 | 0.1052 | 492.0448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 8.1107 | 5.1507 | 9.608 | 7937.0007 | 11.2487 | 551.1532 | [5 empty] | 108.3517 | 113.6968 | 160.6236 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 493.6484 |  |  |  |  | 108.6177 | 113.9386 | 161.1547 | [7 empty] | 0.0079 | -0.0753 | 0.0757 | 9317.2795 | 0.0789 | 493.9364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 8.1166 | 5.1635 | 9.6198 | 7936.7543 | 11.1416 | 551.6987 | [5 empty] | 109.4029 | 114.7998 | 162.1819 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 494.9576 |  |  |  |  | 109.859 | 115.0997 | 162.9276 | [7 empty] | 0.1299 | -0.1409 | 0.1916 | 9322.5762 | 0.2381 | 495.3115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 8.1184 | 5.1677 | 9.6236 | 7938.3354 | 11.0469 | 552.346 | [5 empty] | 110.4636 | 115.9129 | 163.7543 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 496.2672 |  |  |  |  | 110.4683 | 115.7424 | 163.7771 | [7 empty] | 0.1353 | -0.1184 | 0.1798 | 9316.7293 | 0.2247 | 496.0673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 8.1206 | 5.175 | 9.6293 | 7939.0124 | 10.9373 | 552.8732 | [5 empty] | 111.534 | 117.0361 | 165.3411 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 497.5773 |  |  |  |  | 111.5411 | 117.0023 | 164.6933 | [7 empty] | 0.1351 | 0.2165 | 0.2552 | 9238.3155 | 0.1466 | 497.538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 8.226 | 5.071 | 9.6634 | 7950.1886 | 10.8662 | 553.3072 | [5 empty] | 112.6141 | 118.1694 | 166.9422 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 498.8877 |  |  |  |  | 112.3677 | 117.9188 | 168.1642 | [7 empty] | -0.2524 | -0.5764 | 0.6292 | 9458.5534 | 0.3595 | 498.5989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 8.2277 | 5.0759 | 9.6674 | 7949.3774 | 10.6919 | 553.3028 | [5 empty] | 113.7039 | 119.3131 | 168.5579 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 500.1987 |  |  |  |  | 113.58 | 119.0446 | 169.8864 | [7 empty] | -0.1265 | -0.6381 | 0.6505 | 9462.0627 | 0.42 | 499.892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 8.2291 | 5.092 | 9.6771 | 7948.9262 | 10.5885 | 553.8657 | [5 empty] | 114.8037 | 120.4671 | 170.1882 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 501.51 |  |  |  |  | 114.8474 | 120.1856 | 171.2639 | [7 empty] | 0.0961 | -0.5716 | 0.5796 | 9426.6419 | 0.5096 | 501.1912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 8.3344 | 5.0041 | 9.7213 | 7959.6146 | 10.5877 | 554.8335 | [5 empty] | 115.9134 | 121.6316 | 171.8333 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 502.8218 |  |  |  |  | 116.1508 | 121.8372 | 173.6556 | [7 empty] | -0.1909 | -0.5559 | 0.5877 | 9446.1945 | 0.3449 | 503.0523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 8.3464 | 5.0211 | 9.7404 | 7958.8089 | 10.502 | 555.4917 | [5 empty] | 117.0332 | 122.8066 | 173.4933 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 504.134 |  |  |  |  | 116.8269 | 122.4996 | 174.4986 | [7 empty] | -0.1304 | -0.5264 | 0.5423 | 9433.7698 | 0.3393 | 503.7922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 8.3491 | 5.0202 | 9.7421 | 7958.5962 | 10.3269 | 555.4314 | [5 empty] | 118.1631 | 123.9923 | 175.1683 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 505.4466 |  |  |  |  | 118.0969 | 123.8253 | 176.447 | [7 empty] | -0.1343 | -0.5508 | 0.5669 | 9439.2294 | 0.3516 | 505.2625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 8.3419 | 5.031 | 9.7416 | 7959.4939 | 10.2283 | 556.0365 | [5 empty] | 119.3033 | 125.1887 | 176.8586 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 506.7596 |  |  |  |  | 119.2387 | 124.9336 | 177.8724 | [7 empty] | -0.026 | -0.5085 | 0.5091 | 9419.7716 | 0.3719 | 506.4807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 8.3666 | 5.0512 | 9.7732 | 7959.1658 | 10.2046 | 557.1491 | [5 empty] | 120.4538 | 126.3959 | 178.5641 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 508.073 |  |  |  |  | 120.9561 | 126.6324 | 180.26 | [7 empty] | 0.0748 | -0.5118 | 0.5173 | 9411.5675 | 0.4449 | 508.329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 8.249 | 5.0298 | 9.6615 | 7970.0066 | 10.0478 | 557.6618 | [5 empty] | 121.6147 | 127.6141 | 180.285 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 509.3869 |  |  |  |  | 121.3942 | 127.2741 | 180.8029 | [7 empty] | -0.0448 | -0.3626 | 0.3654 | 9386.5481 | 0.2557 | 509.0214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 8.247 | 5.0431 | 9.6667 | 7970.3182 | 9.9541 | 558.2804 | [5 empty] | 122.7861 | 128.8433 | 182.0216 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 510.7012 |  |  |  |  | 122.3778 | 128.4454 | 182.1984 | [7 empty] | -0.1384 | -0.2549 | 0.29 | 9369.0341 | 0.1767 | 510.277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 8.254 | 5.0433 | 9.6728 | 7970.0232 | 9.7966 | 558.3064 | [5 empty] | 123.9681 | 130.0836 | 183.7738 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 512.0158 |  |  |  |  | 124.2797 | 130.2725 | 185.1986 | [7 empty] | -0.0401 | -0.4164 | 0.4183 | 9397.5824 | 0.2924 | 512.2151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 8.1449 | 5.0303 | 9.5731 | 7979.2665 | 9.6462 | 558.839 | [5 empty] | 125.1608 | 131.3352 | 185.5419 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 513.3309 |  |  |  |  | 125.5599 | 131.4592 | 187.1851 | [7 empty] | 0.0616 | -0.5381 | 0.5416 | 9416.8258 | 0.4508 | 513.4606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 8.1504 | 5.0254 | 9.5752 | 7981.4299 | 9.547 | 559.3492 | [5 empty] | 126.3643 | 132.598 | 187.326 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 514.6464 |  |  |  |  | 126.7549 | 132.761 | 188.6589 | [7 empty] | 0.0698 | -0.4049 | 0.4109 | 9385.3822 | 0.3591 | 514.8153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 8.1647 | 5.1763 | 9.6672 | 7961.0661 | 9.4499 | 559.9253 | [5 empty] | 127.5787 | 133.8723 | 189.1262 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 515.9622 |  |  |  |  | 128.0745 | 134.2068 | 190.2472 | [7 empty] | 0.0783 | -0.2411 | 0.2535 | 9347.5164 | 0.2519 | 516.3058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 8.1653 | 5.1784 | 9.6689 | 7962.672 | 9.356 | 560.492 | [5 empty] | 128.804 | 135.1581 | 190.9427 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 517.2785 |  |  |  |  | 129.1913 | 135.3262 | 192.1151 | [7 empty] | 0.0852 | -0.3428 | 0.3532 | 9369.52 | 0.3261 | 517.4497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 8.1764 | 5.3149 | 9.752 | 7944.8389 | 9.2649 | 561.1056 | [5 empty] | 130.0404 | 136.4555 | 192.7756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 518.5951 |  |  |  |  | 130.3337 | 136.4684 | 193.9578 | [7 empty] | 0.1039 | -0.4245 | 0.437 | 9386.0393 | 0.3999 | 518.6082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 8.174 | 5.3176 | 9.7514 | 7948.4242 | 9.2324 | 562.2176 | [5 empty] | 131.288 | 137.7646 | 194.625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 519.9121 |  |  |  |  | 131.5192 | 137.8342 | 194.8559 | [7 empty] | 0.139 | -0.063 | 0.1526 | 9303.0625 | 0.1902 | 519.9818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 8.1766 | 5.3192 | 9.7546 | 7949.9453 | 9.1393 | 562.764 | [5 empty] | 132.5468 | 139.0855 | 196.4911 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 521.2296 |  |  |  |  | 132.538 | 138.7127 | 197.3102 | [7 empty] | 0.1396 | -0.4886 | 0.5081 | 9396.9038 | 0.48 | 520.8589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 8.1829 | 5.3237 | 9.7623 | 7951.081 | 9.0553 | 563.3695 | [5 empty] | 133.817 | 140.4184 | 198.3741 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 522.5474 |  |  |  |  | 133.9451 | 140.2187 | 199.0905 | [7 empty] | 0.161 | -0.3672 | 0.401 | 9367.9332 | 0.4109 | 522.3507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 8.1739 | 5.3389 | 9.763 | 7951.2042 | 8.9549 | 563.893 | [5 empty] | 135.0987 | 141.7633 | 200.2741 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 523.8655 |  |  |  |  | 135.3661 | 141.7406 | 200.7813 | [7 empty] | 0.1968 | -0.2101 | 0.2879 | 9330.5252 | 0.3398 | 523.8434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 8.1852 | 5.3356 | 9.7707 | 7953.1646 | 8.8752 | 564.4943 | [5 empty] | 136.3919 | 143.1203 | 202.1912 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 525.1841 |  |  |  |  | 136.4943 | 142.8662 | 202.61 | [7 empty] | 0.2147 | -0.2937 | 0.3638 | 9347.2081 | 0.4135 | 524.9381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 8.1858 | 5.3503 | 9.7793 | 7953.138 | 8.7903 | 565.0987 | [5 empty] | 137.6968 | 144.4896 | 204.1256 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 526.503 |  |  |  |  | 138.0159 | 144.3794 | 205.1185 | [7 empty] | 0.2361 | -0.4217 | 0.4833 | 9373.1682 | 0.5174 | 526.3973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 8.1905 | 5.3541 | 9.7852 | 7956.1879 | 8.7632 | 566.212 | [5 empty] | 139.0135 | 145.8712 | 206.0775 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 527.8223 |  |  |  |  | 139.2232 | 145.6232 | 206.9113 | [7 empty] | 0.2504 | -0.4335 | 0.5006 | 9374.3803 | 0.5398 | 527.5864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 8.2919 | 5.3729 | 9.8805 | 7949.7862 | 8.7058 | 566.5777 | [5 empty] | 140.342 | 147.2653 | 208.047 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 529.142 |  |  |  |  | 140.5983 | 147.0763 | 208.6736 | [7 empty] | 0.2799 | -0.3362 | 0.4375 | 9350.8238 | 0.5045 | 528.9637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 8.3191 | 5.374 | 9.9039 | 7948.2814 | 8.5761 | 566.5766 | [5 empty] | 141.6826 | 148.6719 | 210.0342 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 530.462 |  |  |  |  | 141.9809 | 148.5094 | 210.5257 | [7 empty] | 0.3174 | -0.2807 | 0.4237 | 9335.9059 | 0.5079 | 530.31 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 8.3015 | 5.3772 | 9.8908 | 7950.6509 | 8.4829 | 567.1409 | [5 empty] | 143.0351 | 150.0912 | 212.0393 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 531.7824 |  |  |  |  | 143.1329 | 149.7957 | 212.3435 | [7 empty] | 0.2484 | -0.2716 | 0.3681 | 9339.0206 | 0.4321 | 531.5084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 8.4106 | 5.4022 | 9.9961 | 7942.9555 | 8.4347 | 567.4835 | [5 empty] | 144.3999 | 151.5233 | 214.0625 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 533.1031 |  |  |  |  | 144.3333 | 151.0758 | 214.1701 | [7 empty] | 0.227 | -0.274 | 0.3559 | 9340.9855 | 0.4146 | 532.6916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 8.4196 | 5.4152 | 10.0107 | 7942.6798 | 8.3586 | 568.0548 | [5 empty] | 145.777 | 152.9684 | 216.1039 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 534.4242 |  |  |  |  | 146.0755 | 153.0251 | 215.2254 | [7 empty] | 0.3495 | 0.278 | 0.4466 | 9216.8045 | 0.3174 | 534.4758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 8.4168 | 5.4398 | 10.0216 | 7941.3135 | 8.2748 | 568.6086 | [5 empty] | 147.1665 | 154.4264 | 218.1637 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 535.7457 |  |  |  |  | 147.0172 | 154.1302 | 219.2866 | [7 empty] | -0.0862 | -0.4993 | 0.5067 | 9411.8254 | 0.3268 | 535.4781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 8.4219 | 5.4375 | 10.0247 | 7943.4606 | 8.2032 | 569.2133 | [5 empty] | 148.5685 | 155.8975 | 220.242 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 537.0675 |  |  |  |  | 148.5767 | 155.6074 | 221.7241 | [7 empty] | 0.0032 | -0.6219 | 0.6219 | 9430.7997 | 0.4648 | 536.8078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 8.4186 | 5.4351 | 10.0206 | 7945.7859 | 8.1214 | 569.7458 | [5 empty] | 149.9831 | 157.3819 | 222.3391 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 538.3896 |  |  |  |  | 150.1178 | 157.3745 | 224.4057 | [7 empty] | -0.1479 | -0.6606 | 0.677 | 9449.7577 | 0.414 | 538.3831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 8.4262 | 5.4505 | 10.0353 | 7945.1978 | 8.0478 | 570.3024 | [5 empty] | 151.4104 | 158.8796 | 224.455 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 539.7121 |  |  |  |  | 151.6684 | 158.8947 | 226.3958 | [7 empty] | -0.0367 | -0.6189 | 0.6199 | 9431.9469 | 0.435 | 539.7254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 8.316 | 5.4384 | 9.9364 | 7954.1812 | 7.9119 | 570.8656 | [5 empty] | 152.8506 | 160.3909 | 226.5899 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 541.035 |  |  |  |  | 153.027 | 160.2536 | 228.2371 | [7 empty] | 0.0295 | -0.5982 | 0.599 | 9422.1934 | 0.4626 | 540.9154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 8.314 | 5.4495 | 9.9408 | 7954.3817 | 7.8286 | 571.3467 | [5 empty] | 154.3037 | 161.9157 | 228.7441 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 542.3582 |  |  |  |  | 154.3245 | 161.6574 | 230.2061 | [7 empty] | -0.004 | -0.5868 | 0.5869 | 9421.8171 | 0.4325 | 542.1349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 8.1998 | 5.4404 | 9.8405 | 7963.1007 | 7.6904 | 571.8992 | [5 empty] | 155.7699 | 163.4542 | 230.9176 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 543.6817 |  |  |  |  | 155.5685 | 163.0155 | 232.1579 | [7 empty] | -0.0519 | -0.589 | 0.5913 | 9425.3673 | 0.4081 | 543.3055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 8.1995 | 5.4603 | 9.8512 | 7962.4387 | 7.6209 | 572.5072 | [5 empty] | 157.2492 | 165.0065 | 233.1107 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 545.0056 |  |  |  |  | 157.5621 | 165.109 | 235.0544 | [7 empty] | -0.0449 | -0.5662 | 0.5679 | 9419.4174 | 0.3907 | 545.0925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 8.2119 | 5.4626 | 9.8628 | 7963.0692 | 7.5487 | 572.9679 | [5 empty] | 158.7419 | 166.5728 | 235.3235 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 546.3298 |  |  |  |  | 159.2485 | 166.4867 | 237.0387 | [7 empty] | 0.271 | -0.6123 | 0.6696 | 9405.4934 | 0.6705 | 546.2572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 8.2138 | 5.4606 | 9.8633 | 7963.4702 | 7.4402 | 573.0316 | [5 empty] | 160.248 | 168.1532 | 237.5561 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 547.6543 |  |  |  |  | 160.7785 | 168.2104 | 239.0558 | [7 empty] | 0.2263 | -0.4725 | 0.5239 | 9379.5926 | 0.5346 | 547.702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 8.2163 | 5.4855 | 9.8792 | 7961.8098 | 7.3731 | 573.5888 | [5 empty] | 161.7676 | 169.7478 | 239.8089 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 548.9791 |  |  |  |  | 162.0769 | 169.6012 | 241.0403 | [7 empty] | 0.1999 | -0.4734 | 0.5139 | 9381.4068 | 0.5107 | 548.8578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 8.2108 | 5.5021 | 9.8838 | 7961.6467 | 7.3023 | 574.1342 | [5 empty] | 163.3009 | 171.3567 | 242.0818 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 550.3043 |  |  |  |  | 163.4486 | 171.0593 | 243.0764 | [7 empty] | 0.1867 | -0.4623 | 0.4986 | 9379.7898 | 0.492 | 550.0602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 8.2172 | 5.514 | 9.8958 | 7963.2984 | 7.28 | 575.1966 | [5 empty] | 164.8479 | 172.9801 | 244.3752 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 551.6298 |  |  |  |  | 165.4789 | 173.2225 | 246.1456 | [7 empty] | 0.1576 | -0.4598 | 0.4861 | 9380.9294 | 0.4632 | 551.8268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 8.2143 | 5.5279 | 9.9011 | 7963.4576 | 7.2147 | 575.763 | [5 empty] | 166.4089 | 174.618 | 246.6892 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 552.9556 |  |  |  |  | 166.714 | 174.582 | 248.1721 | [7 empty] | 0.0932 | -0.4828 | 0.4917 | 9389.8764 | 0.4234 | 552.9266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 8.2151 | 5.5448 | 9.9113 | 7962.9758 | 7.1521 | 576.3169 | [5 empty] | 167.9838 | 176.2706 | 249.0239 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 554.2818 |  |  |  |  | 168.1038 | 176.0602 | 249.7541 | [7 empty] | 0.1396 | -0.3311 | 0.3593 | 9355.8913 | 0.3578 | 554.1135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 8.2319 | 5.5605 | 9.9339 | 7962.0517 | 7.1042 | 576.9142 | [5 empty] | 169.5729 | 177.9381 | 251.3796 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 555.6083 |  |  |  |  | 169.4314 | 177.5134 | 251.3576 | [7 empty] | 0.1469 | -0.1935 | 0.2429 | 9327.9112 | 0.2772 | 555.2715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 8.3231 | 5.4713 | 9.9604 | 7971.201 | 7.1002 | 577.3429 | [5 empty] | 171.1762 | 179.6205 | 253.7564 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 556.935 |  |  |  |  | 171.4089 | 179.6106 | 254.2867 | [7 empty] | 0.1326 | -0.1804 | 0.2239 | 9326.1903 | 0.2492 | 556.9272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 8.3323 | 5.4664 | 9.9653 | 7973.0051 | 7.0448 | 577.8131 | [5 empty] | 172.7939 | 181.3181 | 256.1546 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 558.2621 |  |  |  |  | 172.7982 | 181.0942 | 256.3062 | [7 empty] | 0.1213 | -0.1552 | 0.197 | 9321.9603 | 0.2233 | 558.0878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 8.4314 | 5.3613 | 9.9916 | 7983.8425 | 7.053 | 578.216 | [5 empty] | 174.4262 | 183.0308 | 258.5742 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 559.5895 |  |  |  |  | 174.8824 | 183.091 | 259.4485 | [7 empty] | 0.2291 | -0.2632 | 0.3489 | 9335.4962 | 0.3975 | 559.636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 8.43 | 5.3553 | 9.9872 | 7986.4462 | 6.9991 | 578.7342 | [5 empty] | 176.073 | 184.7589 | 261.0156 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 560.9172 |  |  |  |  | 176.2424 | 184.3674 | 261.5049 | [7 empty] | 0.3139 | -0.3476 | 0.4684 | 9346.0234 | 0.5365 | 560.6174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 8.4375 | 5.4881 | 10.0653 | 7969.9985 | 6.9442 | 579.3072 | [5 empty] | 177.7347 | 186.5025 | 263.4789 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 562.2452 |  |  |  |  | 178.3656 | 186.606 | 264.5986 | [7 empty] | 0.3117 | -0.3248 | 0.4502 | 9341.5153 | 0.5179 | 562.3237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 8.4336 | 5.4854 | 10.0606 | 7972.2519 | 6.8917 | 579.8167 | [5 empty] | 179.4112 | 188.2618 | 265.9642 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 563.5735 |  |  |  |  | 179.8567 | 188.1861 | 266.747 | [7 empty] | 0.3085 | -0.2983 | 0.4291 | 9336.4693 | 0.4981 | 563.5167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 8.4479 | 5.6218 | 10.1474 | 7955.0211 | 6.8435 | 580.3534 | [5 empty] | 181.1028 | 190.0368 | 268.4718 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 564.9022 |  |  |  |  | 181.142 | 189.6701 | 267.8418 | [7 empty] | 0.3232 | -0.0049 | 0.3233 | 9279.2068 | 0.3597 | 564.6286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 8.4383 | 5.6276 | 10.1428 | 7956.495 | 6.7922 | 580.8899 | [5 empty] | 182.8095 | 191.8277 | 271.0019 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 566.2311 |  |  |  |  | 182.4675 | 191.6079 | 272.5764 | [7 empty] | -0.3267 | -0.5113 | 0.6068 | 9420.7356 | 0.3326 | 566.0686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 8.343 | 5.6024 | 10.0495 | 7966.0881 | 6.6873 | 581.3899 | [5 empty] | 184.5315 | 193.6347 | 273.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 567.5603 |  |  |  |  | 183.8027 | 193.0974 | 274.1334 | [7 empty] | -0.3277 | -0.3501 | 0.4795 | 9389.1349 | 0.3006 | 567.1663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 8.3315 | 5.6134 | 10.0461 | 7967.0226 | 6.6389 | 581.9446 | [5 empty] | 186.2689 | 195.4578 | 276.1303 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 568.8898 |  |  |  |  | 186.0882 | 195.4756 | 277.4798 | [7 empty] | -0.3089 | -0.3457 | 0.4636 | 9386.5512 | 0.2789 | 568.9027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 8.2302 | 5.5917 | 9.9501 | 7976.3318 | 6.5322 | 582.4243 | [5 empty] | 188.0219 | 197.2973 | 278.729 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 570.2196 |  |  |  |  | 187.5366 | 196.7928 | 279.6789 | [7 empty] | -0.1962 | -0.4544 | 0.4949 | 9399.5396 | 0.274 | 569.856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 8.2144 | 5.595 | 9.9388 | 7978.4638 | 6.4852 | 582.9727 | [5 empty] | 189.7906 | 199.1532 | 281.3509 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 571.5497 |  |  |  |  | 189.6877 | 198.8513 | 282.9733 | [7 empty] | -0.0927 | -0.5736 | 0.5811 | 9414.9746 | 0.3676 | 571.334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 8.2279 | 5.5906 | 9.9475 | 7978.3447 | 6.4397 | 582.9504 | [5 empty] | 191.5752 | 201.0258 | 283.9964 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 572.88 |  |  |  |  | 191.7908 | 201.1436 | 286.3606 | [7 empty] | -0.1718 | -0.6026 | 0.6266 | 9425.2932 | 0.3602 | 572.9634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 8.2224 | 5.6026 | 9.9497 | 7978.7612 | 6.4043 | 583.4816 | [5 empty] | 193.3757 | 202.9151 | 286.6655 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 574.2107 |  |  |  |  | 193.1541 | 202.715 | 288.6152 | [7 empty] | -0.2777 | -0.5972 | 0.6586 | 9430.9853 | 0.3536 | 574.0703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 8.2254 | 5.5945 | 9.9476 | 7981.5131 | 6.3789 | 584.0306 | [5 empty] | 195.1923 | 204.8213 | 289.3585 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 575.5416 |  |  |  |  | 195.2551 | 205.0234 | 290.8884 | [7 empty] | -0.2396 | -0.3209 | 0.4005 | 9375.5842 | 0.2271 | 575.682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 8.2141 | 5.5887 | 9.935 | 7986.4623 | 6.3613 | 585.1356 | [5 empty] | 197.0252 | 206.7446 | 292.0756 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 576.8729 |  |  |  |  | 196.8 | 206.6834 | 293.1198 | [7 empty] | -0.2539 | -0.2859 | 0.3824 | 9369.7146 | 0.2288 | 576.8307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 8.218 | 5.6066 | 9.9483 | 7985.5536 | 6.3363 | 585.6414 | [5 empty] | 198.8744 | 208.6851 | 294.817 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 578.2044 |  |  |  |  | 198.3091 | 208.2689 | 295.294 | [7 empty] | -0.2468 | -0.2671 | 0.3636 | 9365.5141 | 0.2252 | 577.9197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 8.2155 | 5.6241 | 9.9561 | 7987.1962 | 6.3255 | 586.8127 | [5 empty] | 200.7402 | 210.643 | 297.583 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 579.5361 |  |  |  |  | 200.2674 | 210.6244 | 296.5171 | [7 empty] | -0.2257 | 0.3139 | 0.3866 | 9257.3689 | 0.4211 | 579.5235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 8.2155 | 5.6306 | 9.9599 | 7988.0258 | 6.3021 | 587.3314 | [5 empty] | 202.6228 | 212.6184 | 300.3736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 580.8682 |  |  |  |  | 202.225 | 212.0919 | 301.7893 | [7 empty] | -0.1618 | -0.5744 | 0.5967 | 9416.5802 | 0.3465 | 580.5143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 8.3296 | 5.6603 | 10.0708 | 7979.8245 | 6.3541 | 587.6605 | [5 empty] | 204.5221 | 214.6114 | 303.1893 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 582.2005 |  |  |  |  | 205.3412 | 214.6719 | 305.1146 | [7 empty] | 0.3616 | -0.5443 | 0.6535 | 9376.2232 | 0.6957 | 582.2408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 8.3276 | 5.6584 | 10.0681 | 7980.1533 | 6.3285 | 587.6549 | [5 empty] | 206.4384 | 216.6223 | 306.0301 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 583.5331 |  |  |  |  | 206.9007 | 216.3254 | 307.3355 | [7 empty] | 0.3606 | -0.5107 | 0.6252 | 9369.8796 | 0.6739 | 583.3371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 8.3222 | 5.6675 | 10.0688 | 7980.7009 | 6.3105 | 588.1107 | [5 empty] | 208.3719 | 218.6511 | 308.8963 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 584.866 |  |  |  |  | 209.1446 | 218.804 | 310.8802 | [7 empty] | 0.267 | -0.5083 | 0.5742 | 9375.1434 | 0.5835 | 584.966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 8.4311 | 5.702 | 10.1782 | 7972.3688 | 6.3717 | 588.5051 | [5 empty] | 210.3226 | 220.6981 | 311.7881 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 586.1991 |  |  |  |  | 210.5123 | 220.3989 | 313.1399 | [7 empty] | 0.154 | -0.4948 | 0.5182 | 9379.7234 | 0.4745 | 586.005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 8.4313 | 5.7142 | 10.1852 | 7972.414 | 6.3636 | 589.0078 | [5 empty] | 212.2908 | 222.7633 | 314.7058 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 587.5325 |  |  |  |  | 212.9524 | 222.9354 | 316.5812 | [7 empty] | 0.1849 | -0.4574 | 0.4933 | 9370.5704 | 0.475 | 587.6431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 8.4293 | 5.7298 | 10.1923 | 7972.3675 | 6.3562 | 589.5876 | [5 empty] | 214.2765 | 224.8471 | 317.6495 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 588.8662 |  |  |  |  | 214.5259 | 224.57 | 318.9043 | [7 empty] | 0.194 | -0.4603 | 0.4995 | 9370.2941 | 0.4852 | 588.6895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 8.4347 | 5.7514 | 10.2089 | 7971.0114 | 6.3559 | 590.1081 | [5 empty] | 216.28 | 226.9494 | 320.6196 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 590.2001 |  |  |  |  | 216.7955 | 226.5213 | 322.3856 | [7 empty] | 0.4099 | -0.6745 | 0.7893 | 9394.9944 | 0.8208 | 589.9295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 8.4387 | 5.7739 | 10.225 | 7969.9044 | 6.3565 | 590.7218 | [5 empty] | 218.3014 | 229.0705 | 323.6162 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 591.5343 |  |  |  |  | 218.9505 | 228.907 | 324.6858 | [7 empty] | 0.4367 | -0.393 | 0.5875 | 9342.4114 | 0.6736 | 591.4319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 8.4396 | 5.7897 | 10.2346 | 7969.4351 | 6.3585 | 591.2159 | [5 empty] | 220.3409 | 231.2106 | 326.6395 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 592.8688 |  |  |  |  | 220.5872 | 230.6559 | 327.017 | [7 empty] | 0.4282 | -0.354 | 0.5556 | 9335.883 | 0.6442 | 592.524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 8.3229 | 5.7865 | 10.1367 | 7976.9116 | 6.284 | 591.7169 | [5 empty] | 222.3986 | 233.3698 | 329.6899 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 594.2035 |  |  |  |  | 222.9922 | 233.1832 | 330.4698 | [7 empty] | 0.4353 | -0.3223 | 0.5416 | 9329.6799 | 0.6308 | 594.0886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 8.3146 | 5.7967 | 10.1358 | 7977.6838 | 6.2851 | 592.2418 | [5 empty] | 224.4746 | 235.5482 | 332.7675 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 595.5384 |  |  |  |  | 224.9999 | 235.5369 | 333.9574 | [7 empty] | 0.2506 | -0.3411 | 0.4232 | 9344.3306 | 0.4582 | 595.5315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 8.1939 | 5.7803 | 10.0276 | 7986.7991 | 6.2158 | 592.6682 | [5 empty] | 226.5692 | 237.7461 | 335.8725 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 596.8737 |  |  |  |  | 226.5971 | 237.2256 | 336.2488 | [7 empty] | 0.2508 | -0.3156 | 0.4031 | 9339.6959 | 0.4451 | 596.5585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 8.2192 | 5.786 | 10.0515 | 7986.6495 | 6.2451 | 593.2094 | [5 empty] | 228.6825 | 239.9636 | 339.0053 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 598.2091 |  |  |  |  | 228.957 | 239.7213 | 339.5952 | [7 empty] | 0.2551 | -0.2684 | 0.3703 | 9331.0342 | 0.4181 | 598.0637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 8.2086 | 5.8038 | 10.0531 | 7986.6185 | 6.2514 | 593.7578 | [5 empty] | 230.8146 | 242.201 | 342.166 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 599.5448 |  |  |  |  | 230.6657 | 241.5327 | 342.0226 | [7 empty] | 0.2553 | -0.2339 | 0.3463 | 9324.9185 | 0.4017 | 599.1471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 8.218 | 5.8271 | 10.0742 | 7984.8271 | 6.2743 | 594.2697 | [5 empty] | 232.9658 | 244.4583 | 345.355 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 600.8808 |  |  |  |  | 233.0549 | 244.1659 | 344.5514 | [7 empty] | 0.293 | 0.0647 | 0.3001 | 9271.1883 | 0.292 | 600.7084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 8.2155 | 5.839 | 10.0791 | 7984.9855 | 6.293 | 594.7584 | [5 empty] | 235.1361 | 246.7357 | 348.5724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 602.217 |  |  |  |  | 235.7219 | 246.2621 | 350.2272 | [7 empty] | 0.4728 | -0.6402 | 0.7959 | 9381.871 | 0.8528 | 601.9401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 8.2212 | 5.8414 | 10.0851 | 7986.1618 | 6.3188 | 595.296 | [5 empty] | 237.3259 | 249.0334 | 351.8185 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 603.5535 |  |  |  |  | 238.9505 | 249.2129 | 353.7845 | [7 empty] | 0.814 | -0.5233 | 0.9677 | 9340.4678 | 1.1157 | 603.6574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 8.3195 | 5.8622 | 10.1774 | 7979.9513 | 6.416 | 595.5985 | [5 empty] | 239.5351 | 251.3517 | 355.0936 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 604.8902 |  |  |  |  | 240.4644 | 250.9298 | 356.3107 | [7 empty] | 0.718 | -0.5354 | 0.8956 | 9348.2486 | 1.0274 | 604.6478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 8.3273 | 5.8712 | 10.189 | 7980.2292 | 6.4469 | 596.1504 | [5 empty] | 241.7641 | 253.6906 | 358.3979 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 606.2271 |  |  |  |  | 243.0437 | 253.6188 | 359.9145 | [7 empty] | 0.7443 | -0.4874 | 0.8897 | 9338.2533 | 1.0258 | 606.1862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 8.4338 | 5.8893 | 10.2866 | 7974.0688 | 6.5544 | 596.4657 | [5 empty] | 244.013 | 256.0504 | 361.7316 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 607.5643 |  |  |  |  | 244.6434 | 255.2797 | 362.192 | [7 empty] | 0.7596 | -0.4707 | 0.8936 | 9334.3847 | 1.0336 | 607.1288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 8.4309 | 5.8842 | 10.2813 | 7978.2037 | 6.5626 | 597.4905 | [5 empty] | 246.2819 | 258.4312 | 365.0951 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 608.9017 |  |  |  |  | 247.1932 | 257.965 | 365.8941 | [7 empty] | 0.7578 | -0.4458 | 0.8792 | 9330.1153 | 1.0164 | 608.6407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 8.425 | 5.8865 | 10.2777 | 7979.771 | 6.5932 | 597.9786 | [5 empty] | 248.571 | 260.8333 | 368.4886 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 610.2393 |  |  |  |  | 249.5385 | 260.5481 | 368.473 | [7 empty] | 0.7821 | -0.1859 | 0.8039 | 9284.9567 | 0.9097 | 610.0811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 8.4172 | 5.897 | 10.2774 | 7978.9501 | 6.6464 | 598.0317 | [5 empty] | 250.8806 | 263.2568 | 371.9124 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 611.5772 |  |  |  |  | 250.9707 | 262.6514 | 373.8126 | [7 empty] | 0.1694 | -0.6874 | 0.708 | 9405.9821 | 0.612 | 611.2441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 8.411 | 5.9006 | 10.2744 | 7980.3477 | 6.6829 | 598.5163 | [5 empty] | 253.2107 | 265.7019 | 375.3666 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 612.9154 |  |  |  |  | 253.3858 | 265.2715 | 376.8665 | [7 empty] | 0.178 | -0.5287 | 0.5579 | 9378.1249 | 0.511 | 612.6806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 8.4178 | 5.9091 | 10.2847 | 7980.662 | 6.7274 | 599.039 | [5 empty] | 255.5616 | 268.1688 | 378.8517 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 614.2537 |  |  |  |  | 255.9458 | 267.9492 | 380.6017 | [7 empty] | 0.1869 | -0.5154 | 0.5482 | 9375.0244 | 0.5084 | 614.1351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 8.4209 | 5.9045 | 10.2847 | 7982.7566 | 6.7734 | 599.5465 | [5 empty] | 257.9335 | 270.6576 | 382.3678 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 615.5923 |  |  |  |  | 257.6155 | 269.7114 | 382.9805 | [7 empty] | 0.1906 | -0.4875 | 0.5234 | 9369.9264 | 0.4987 | 615.0847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 8.4188 | 5.9188 | 10.2912 | 7982.6375 | 6.8175 | 600.0449 | [5 empty] | 260.3265 | 273.1687 | 385.9153 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 616.9311 |  |  |  |  | 260.8027 | 272.9951 | 387.8568 | [7 empty] | 0.2038 | -0.5419 | 0.5789 | 9377.8856 | 0.5396 | 616.8389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 8.4221 | 5.9067 | 10.2869 | 7984.0562 | 6.9002 | 600.0506 | [5 empty] | 262.7408 | 275.7021 | 389.4943 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 618.2702 |  |  |  |  | 263.093 | 275.3093 | 391.4763 | [7 empty] | 0.2237 | -0.624 | 0.6629 | 9390.1424 | 0.6111 | 618.0633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 8.4343 | 5.9014 | 10.2939 | 7985.8128 | 6.9592 | 600.5549 | [5 empty] | 265.1766 | 278.2581 | 393.1053 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 619.6094 |  |  |  |  | 265.7089 | 278.0726 | 395.1283 | [7 empty] | 0.2351 | -0.5629 | 0.6101 | 9378.9573 | 0.5798 | 619.5126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 8.4246 | 5.9176 | 10.2952 | 7985.8517 | 7.0044 | 601.0704 | [5 empty] | 267.6342 | 280.8369 | 396.7484 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 620.9489 |  |  |  |  | 267.3744 | 279.8418 | 397.4519 | [7 empty] | 0.2378 | -0.5203 | 0.572 | 9371.5384 | 0.5596 | 620.4334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 8.4193 | 5.9212 | 10.2929 | 7987.2321 | 7.0567 | 601.5617 | [5 empty] | 270.1136 | 283.4386 | 400.424 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 622.2886 |  |  |  |  | 270.04 | 282.652 | 401.1412 | [7 empty] | 0.2548 | -0.4542 | 0.5208 | 9359.4069 | 0.5302 | 621.8848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 8.3989 | 5.9391 | 10.2866 | 7989.1401 | 7.063 | 602.5724 | [5 empty] | 272.6151 | 286.0636 | 404.1323 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 623.6286 |  |  |  |  | 272.7215 | 285.4632 | 405.1227 | [7 empty] | 0.2539 | -0.4539 | 0.5202 | 9359.1742 | 0.5273 | 623.3231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 8.3965 | 5.9413 | 10.286 | 7990.4869 | 7.1211 | 603.0471 | [5 empty] | 275.1389 | 288.7119 | 407.8737 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 624.9687 |  |  |  |  | 274.9903 | 288.179 | 406.6709 | [7 empty] | 0.2658 | 0.0723 | 0.2755 | 9273.3855 | 0.2596 | 624.7 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 8.2916 | 6.0624 | 10.2715 | 7981.3788 | 7.1155 | 603.5124 | [5 empty] | 277.6852 | 291.3838 | 411.6483 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 626.3091 |  |  |  |  | 278.2832 | 291.1599 | 414.252 | [7 empty] | 0.2336 | -0.6929 | 0.7312 | 9398.7699 | 0.6617 | 626.1972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 8.2983 | 6.0633 | 10.2774 | 7982.5774 | 7.1816 | 604.0082 | [5 empty] | 280.2542 | 294.0794 | 415.4566 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 627.6497 |  |  |  |  | 280.8311 | 293.4092 | 415.729 | [7 empty] | 0.6379 | -0.3515 | 0.7283 | 9320.2283 | 0.8392 | 627.3175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 8.1942 | 6.1913 | 10.2702 | 7974.138 | 7.1451 | 604.9404 | [5 empty] | 282.846 | 296.7991 | 419.2988 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 628.9905 |  |  |  |  | 283.7112 | 296.2331 | 420.89 | [7 empty] | 0.643 | -0.6147 | 0.8896 | 9362.0772 | 0.9871 | 628.7124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 8.1923 | 6.2043 | 10.2765 | 7974.4869 | 7.2015 | 605.5245 | [5 empty] | 285.4609 | 299.543 | 423.1752 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 630.3315 |  |  |  |  | 286.3233 | 298.9323 | 424.736 | [7 empty] | 0.6608 | -0.6212 | 0.907 | 9361.8865 | 1.0073 | 630.0341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 8.1877 | 6.2088 | 10.2756 | 7975.5647 | 7.2699 | 605.9702 | [5 empty] | 288.0991 | 302.3114 | 427.0862 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 631.6728 |  |  |  |  | 288.5906 | 301.6029 | 428.7982 | [7 empty] | 0.4629 | -0.6597 | 0.8059 | 9379.0188 | 0.8434 | 631.3307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 8.1776 | 6.2294 | 10.28 | 7974.9641 | 7.3344 | 606.4398 | [5 empty] | 290.7608 | 305.1043 | 431.0319 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 633.0142 |  |  |  |  | 291.2814 | 304.3521 | 432.6576 | [7 empty] | 0.5053 | -0.656 | 0.8281 | 9375.7429 | 0.8801 | 632.6541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 8.1953 | 6.2365 | 10.2984 | 7975.0308 | 7.4106 | 606.9745 | [5 empty] | 293.4461 | 307.9222 | 435.0128 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 634.3559 |  |  |  |  | 293.9212 | 307.097 | 436.551 | [7 empty] | 0.5155 | -0.6575 | 0.8355 | 9375.1189 | 0.8902 | 633.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 8.2814 | 6.1468 | 10.3133 | 7983.4506 | 7.5483 | 607.293 | [5 empty] | 296.1554 | 310.7651 | 439.029 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 635.6978 |  |  |  |  | 296.6877 | 310.0699 | 440.4482 | [7 empty] | 0.4998 | -0.5858 | 0.7701 | 9364.3576 | 0.8321 | 635.3707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 8.2813 | 6.1553 | 10.3184 | 7983.9615 | 7.6211 | 607.784 | [5 empty] | 298.8888 | 313.6333 | 443.0811 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 637.0399 |  |  |  |  | 299.4342 | 313.0289 | 444.3944 | [7 empty] | 0.4741 | -0.5288 | 0.7102 | 9356.549 | 0.7735 | 636.7581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 8.3817 | 6.0586 | 10.3421 | 7992.6152 | 7.7701 | 608.1003 | [5 empty] | 301.6465 | 316.527 | 447.1692 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 638.3822 |  |  |  |  | 302.1643 | 315.9214 | 448.2739 | [7 empty] | 0.4741 | -0.4813 | 0.6756 | 9348.9026 | 0.7455 | 638.1022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 8.3819 | 6.0667 | 10.347 | 7993.1525 | 7.8459 | 608.5861 | [5 empty] | 304.4287 | 319.4465 | 451.2936 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 639.7247 |  |  |  |  | 304.9892 | 318.9723 | 452.2912 | [7 empty] | 0.4485 | -0.4127 | 0.6095 | 9339.4291 | 0.6807 | 639.5074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 8.3634 | 6.0789 | 10.3392 | 7994.1572 | 7.9081 | 609.123 | [5 empty] | 307.2357 | 322.392 | 455.4548 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 641.0674 |  |  |  |  | 308.4808 | 322.2159 | 457.4455 | [7 empty] | 0.6297 | -0.5544 | 0.839 | 9351.3449 | 0.9339 | 640.9874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 8.3687 | 6.0949 | 10.3529 | 7993.7022 | 7.9823 | 609.6767 | [5 empty] | 310.0677 | 325.3637 | 459.653 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 642.4103 |  |  |  |  | 311.2407 | 325.1572 | 461.3049 | [7 empty] | 0.6268 | -0.4883 | 0.7946 | 9341.0959 | 0.8941 | 642.3174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 8.3841 | 6.0914 | 10.3633 | 7993.4644 | 8.1181 | 609.6803 | [5 empty] | 312.9249 | 328.3618 | 463.8886 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 643.7534 |  |  |  |  | 313.6201 | 328.0156 | 462.8878 | [7 empty] | 0.636 | 0.0344 | 0.6369 | 9260.6983 | 0.6514 | 643.5989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 8.363 | 6.1083 | 10.3562 | 7995.3772 | 8.14 | 610.6446 | [5 empty] | 315.8074 | 331.3866 | 468.1618 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 645.0967 |  |  |  |  | 316.3487 | 331.4582 | 471.0466 | [7 empty] | 0.034 | -0.5915 | 0.5925 | 9388.8717 | 0.4347 | 645.1284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 8.3624 | 6.1119 | 10.3578 | 7996.6043 | 8.2186 | 611.1623 | [5 empty] | 318.7157 | 334.4383 | 472.473 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 646.4403 |  |  |  |  | 319.1896 | 334.4516 | 475.2892 | [7 empty] | 0.0259 | -0.5903 | 0.5908 | 9388.8001 | 0.4282 | 646.4461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 8.3579 | 6.1259 | 10.3625 | 7996.4142 | 8.3053 | 611.588 | [5 empty] | 321.6498 | 337.5171 | 476.8226 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 647.784 |  |  |  |  | 321.8748 | 337.3065 | 479.3751 | [7 empty] | 0.0013 | -0.5954 | 0.5954 | 9390.6211 | 0.416 | 647.6924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 8.3711 | 6.1302 | 10.3757 | 7995.1945 | 8.4507 | 611.5541 | [5 empty] | 324.61 | 340.6234 | 481.2109 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 649.1279 |  |  |  |  | 324.6259 | 340.2094 | 483.5189 | [7 empty] | -0.011 | -0.5998 | 0.5999 | 9391.648 | 0.4121 | 648.9495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 8.3589 | 6.139 | 10.371 | 7996.4032 | 8.5236 | 612.1057 | [5 empty] | 327.5965 | 343.7572 | 485.6382 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 650.472 |  |  |  |  | 327.3772 | 343.1136 | 487.6786 | [7 empty] | -0.0249 | -0.6069 | 0.6074 | 9393.1584 | 0.4098 | 650.1969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 8.3539 | 6.1408 | 10.3681 | 7999.4128 | 8.5584 | 613.0566 | [5 empty] | 330.6096 | 346.9189 | 490.1049 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 651.8163 |  |  |  |  | 330.0149 | 346.0509 | 490.8483 | [7 empty] | -0.0336 | -0.4014 | 0.4028 | 9362.1086 | 0.2668 | 651.4484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 8.356 | 6.1401 | 10.3694 | 8001.0724 | 8.6428 | 613.5822 | [5 empty] | 333.6495 | 350.1088 | 494.6113 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 653.1608 |  |  |  |  | 333.9766 | 350.0949 | 496.8299 | [7 empty] | 0.0043 | -0.4578 | 0.4578 | 9368.3057 | 0.3217 | 653.155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 8.3533 | 6.1533 | 10.375 | 7999.3803 | 8.7893 | 613.5225 | [5 empty] | 336.7164 | 353.327 | 499.1578 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 654.5056 |  |  |  |  | 336.7483 | 353.357 | 499.8702 | [7 empty] | -0.0531 | -0.13 | 0.1405 | 9322.0752 | 0.0736 | 654.518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 8.3401 | 6.1572 | 10.3667 | 8000.8777 | 8.8779 | 613.965 | [5 empty] | 339.8106 | 356.5738 | 503.7447 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 655.8505 |  |  |  |  | 340.3008 | 356.7335 | 507.1197 | [7 empty] | -0.0713 | -0.6277 | 0.6318 | 9397.3053 | 0.3967 | 655.9163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | 8.3366 | 6.159 | 10.3649 | 8002.4202 | 8.9646 | 614.474 | [5 empty] | 342.9323 | 359.8495 | 508.3724 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 657.1956 |  |  |  |  | 343.9921 | 359.9143 | 510.1009 | [7 empty] | 0.412 | -0.3772 | 0.5586 | 9334.2074 | 0.6192 | 657.222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | 8.3346 | 6.1646 | 10.3666 | 8003.3968 | 9.054 | 614.9718 | [5 empty] | 346.0817 | 363.1543 | 513.0412 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 658.5408 |  |  |  |  | 346.9354 | 362.9803 | 514.7612 | [7 empty] | 0.395 | -0.4393 | 0.5907 | 9344.1479 | 0.6382 | 658.4703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | 8.3423 | 6.1758 | 10.3795 | 8003.1544 | 9.1517 | 615.4411 | [5 empty] | 349.2592 | 366.4885 | 517.7516 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 659.8863 |  |  |  |  | 350.1493 | 366.1699 | 520.9487 | [7 empty] | 0.3518 | -0.7661 | 0.843 | 9394.6739 | 0.7978 | 659.7583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | 8.3346 | 6.1836 | 10.378 | 8005.3345 | 9.1955 | 616.3288 | [5 empty] | 352.4649 | 369.8524 | 522.5038 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 661.232 |  |  |  |  | 353.0055 | 369.3332 | 524.3697 | [7 empty] | 0.3487 | -0.555 | 0.6555 | 9363.2742 | 0.6644 | 661.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | 8.3393 | 6.1793 | 10.3792 | 8005.8737 | 9.3398 | 616.3975 | [5 empty] | 355.6991 | 373.2461 | 527.2983 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 662.5779 |  |  |  |  | 356.0764 | 372.6039 | 529.1396 | [7 empty] | 0.3104 | -0.5772 | 0.6553 | 9368.2911 | 0.6438 | 662.3241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | 8.3444 | 6.3326 | 10.4752 | 7988.3311 | 9.4376 | 616.84 | [5 empty] | 358.962 | 376.6701 | 532.1354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 663.9239 |  |  |  |  | 358.9598 | 375.8313 | 533.0385 | [7 empty] | 0.2589 | -0.4391 | 0.5098 | 9350.5201 | 0.5131 | 663.5953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | 8.3362 | 6.4596 | 10.5461 | 7976.2808 | 9.4728 | 617.7872 | [5 empty] | 362.254 | 380.1244 | 537.0155 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 665.2701 |  |  |  |  | 362.8983 | 380.2004 | 538.6183 | [7 empty] | 0.1847 | -0.3125 | 0.363 | 9335.7021 | 0.3648 | 665.2996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | 8.3392 | 6.4603 | 10.5488 | 7977.5405 | 9.5736 | 618.2441 | [5 empty] | 365.5752 | 383.6095 | 541.939 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 666.6166 |  |  |  |  | 365.8647 | 383.4201 | 543.006 | [7 empty] | 0.1428 | -0.275 | 0.3098 | 9332.3044 | 0.3035 | 666.5437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | 8.2171 | 6.4459 | 10.4437 | 7985.8146 | 9.6297 | 618.6478 | [5 empty] | 368.926 | 387.1255 | 546.9062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 667.9632 |  |  |  |  | 368.2217 | 386.11 | 544.6516 | [7 empty] | 0.2019 | 0.1345 | 0.2426 | 9270.6915 | 0.1829 | 667.5754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | 8.2214 | 6.4484 | 10.4486 | 7986.8978 | 9.7286 | 619.1413 | [5 empty] | 372.3065 | 390.6729 | 551.9176 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 669.31 |  |  |  |  | 373.9303 | 390.8184 | 554.9104 | [7 empty] | 0.556 | -0.5979 | 0.8165 | 9357.5061 | 0.8772 | 669.365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | 8.1112 | 6.4514 | 10.364 | 7994.1907 | 9.7295 | 620.0661 | [5 empty] | 375.7171 | 394.2517 | 556.9736 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 670.657 |  |  |  |  | 375.6697 | 393.0932 | 556.4075 | [7 empty] | 0.4647 | -0.2585 | 0.5318 | 9313.4363 | 0.6063 | 670.2222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | 8.1181 | 6.4509 | 10.3691 | 7993.9972 | 9.8893 | 620.0795 | [5 empty] | 379.158 | 397.8623 | 562.0745 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 672.0041 |  |  |  |  | 380.2055 | 397.8494 | 564.2273 | [7 empty] | 0.3788 | -0.4551 | 0.5921 | 9345.6273 | 0.6284 | 671.9993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | 8.1089 | 6.4462 | 10.359 | 7996.3312 | 9.9922 | 620.5161 | [5 empty] | 382.6295 | 401.5051 | 567.2207 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 673.3515 |  |  |  |  | 383.167 | 400.5317 | 568.9144 | [7 empty] | 0.5162 | -0.6385 | 0.8211 | 9364.7362 | 0.864 | 672.9926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | 8.1076 | 6.4472 | 10.3585 | 7997.6895 | 10.097 | 620.966 | [5 empty] | 386.1318 | 405.1802 | 572.4126 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 674.699 |  |  |  |  | 387.112 | 405.0649 | 573.6454 | [7 empty] | 0.4487 | -0.3138 | 0.5476 | 9321.8548 | 0.6152 | 674.657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | 8.0973 | 6.4603 | 10.3586 | 7998.1611 | 10.1914 | 621.4761 | [5 empty] | 389.6653 | 408.8879 | 577.6507 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 676.0467 |  |  |  |  | 390.741 | 408.666 | 580.5997 | [7 empty] | 0.4055 | -0.6546 | 0.77 | 9372.0352 | 0.7706 | 675.9664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | 8.1014 | 6.4625 | 10.3633 | 7999.2062 | 10.2966 | 621.9502 | [5 empty] | 393.2302 | 412.6287 | 582.9354 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 677.3946 |  |  |  |  | 394.6947 | 412.5452 | 583.0502 | [7 empty] | 0.7593 | -0.1319 | 0.7707 | 9281.1223 | 0.8347 | 677.3647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | 8.1804 | 6.3598 | 10.3618 | 8009.0555 | 10.4578 | 622.2202 | [5 empty] | 396.8267 | 416.4026 | 588.267 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 678.7427 |  |  |  |  | 398.1438 | 415.9623 | 590.7067 | [7 empty] | 0.6409 | -0.6387 | 0.9048 | 9357.6167 | 0.9761 | 678.5861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | 8.1821 | 6.3615 | 10.3641 | 8010.2225 | 10.5645 | 622.681 | [5 empty] | 400.4552 | 420.2101 | 593.646 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 680.091 |  |  |  |  | 401.0982 | 419.2648 | 595.2875 | [7 empty] | 0.5482 | -0.6097 | 0.8199 | 9357.9499 | 0.8743 | 679.7573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | 8.2826 | 6.2627 | 10.3838 | 8018.8053 | 10.7295 | 622.994 | [5 empty] | 404.116 | 424.0515 | 599.0728 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 681.4394 |  |  |  |  | 405.4798 | 423.8831 | 601.4901 | [7 empty] | 0.5586 | -0.5488 | 0.7831 | 9348.701 | 0.8475 | 681.3806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | 8.2802 | 6.2718 | 10.3874 | 8019.245 | 10.8346 | 623.4587 | [5 empty] | 407.8093 | 427.927 | 604.5479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 682.7881 |  |  |  |  | 409.4425 | 427.5236 | 607.3325 | [7 empty] | 0.7471 | -0.6948 | 1.0203 | 9359.5876 | 1.1042 | 682.6482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | 8.3025 | 6.3844 | 10.4733 | 8006.0571 | 10.9537 | 623.8714 | [5 empty] | 411.5354 | 431.8369 | 610.0715 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 684.1369 |  |  |  |  | 412.7848 | 431.0732 | 612.0036 | [7 empty] | 0.7487 | -0.6302 | 0.9786 | 9350.3619 | 1.0705 | 683.8743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | 8.2816 | 6.3914 | 10.4611 | 8007.5555 | 11.0527 | 624.3387 | [5 empty] | 415.2946 | 435.7816 | 615.6443 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 685.4858 |  |  |  |  | 416.7466 | 435.6691 | 618.3668 | [7 empty] | 0.55 | -0.5803 | 0.7996 | 9352.9316 | 0.8559 | 685.4475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | 8.2839 | 6.5241 | 10.5445 | 7993.0911 | 11.1576 | 624.8136 | [5 empty] | 419.0872 | 439.7613 | 621.2666 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 686.835 |  |  |  |  | 420.1169 | 439.2112 | 622.916 | [7 empty] | 0.5776 | -0.5 | 0.7639 | 9340.4149 | 0.837 | 686.6492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | 8.2686 | 6.5382 | 10.5412 | 7993.5234 | 11.2598 | 625.2797 | [5 empty] | 422.9136 | 443.7764 | 626.9389 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 688.1843 |  |  |  |  | 423.5602 | 442.8618 | 627.628 | [7 empty] | 0.5895 | -0.4204 | 0.724 | 9328.8436 | 0.8058 | 687.878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | 8.2701 | 6.5406 | 10.5439 | 7994.6761 | 11.3675 | 625.7549 | [5 empty] | 426.7739 | 447.8271 | 632.6616 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 689.5338 |  |  |  |  | 427.9944 | 447.5494 | 633.6976 | [7 empty] | 0.6093 | -0.3231 | 0.6897 | 9314.6026 | 0.7728 | 689.4417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | 8.2598 | 6.5563 | 10.5456 | 7994.7814 | 11.4693 | 626.2453 | [5 empty] | 430.6685 | 451.9139 | 638.4351 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 690.8835 |  |  |  |  | 431.3791 | 451.0724 | 638.5372 | [7 empty] | 0.6292 | -0.3001 | 0.6971 | 9310.5177 | 0.7813 | 690.6065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | 8.2539 | 6.5496 | 10.5368 | 7997.0984 | 11.5845 | 626.6497 | [5 empty] | 434.5978 | 456.037 | 644.2599 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 692.2334 |  |  |  |  | 434.5762 | 455.7686 | 648.9639 | [7 empty] | -0.2465 | -0.8565 | 0.8912 | 9427.9998 | 0.4808 | 692.1459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | 8.2515 | 6.5616 | 10.5424 | 7997.3141 | 11.6899 | 627.1403 | [5 empty] | 438.562 | 460.1967 | 650.1365 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 693.5834 |  |  |  |  | 437.5794 | 459.0757 | 653.6462 | [7 empty] | -0.3161 | -0.8463 | 0.9034 | 9429.5941 | 0.4695 | 693.2208 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | 8.2499 | 6.5802 | 10.5527 | 7996.6063 | 11.8003 | 627.596 | [5 empty] | 442.5614 | 464.3934 | 656.0653 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 694.9336 |  |  |  |  | 441.9374 | 463.6492 | 659.7691 | [7 empty] | -0.2909 | -0.7857 | 0.8378 | 9419.6042 | 0.4347 | 694.695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | 8.2421 | 6.5934 | 10.5549 | 7996.8833 | 11.9055 | 628.08 | [5 empty] | 446.5963 | 468.6274 | 662.0468 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 696.284 |  |  |  |  | 446.808 | 467.9764 | 663.7416 | [7 empty] | 0.2066 | -0.4726 | 0.5158 | 9353.2478 | 0.48 | 696.0771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | 8.2391 | 6.6022 | 10.558 | 7997.3776 | 12.0175 | 628.5267 | [5 empty] | 450.6671 | 472.899 | 668.0815 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 697.6346 |  |  |  |  | 451.6125 | 472.702 | 671.9793 | [7 empty] | 0.2372 | -0.7393 | 0.7765 | 9387.3145 | 0.6736 | 697.5725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | 8.2269 | 6.6179 | 10.5583 | 7997.4634 | 12.1253 | 628.9858 | [5 empty] | 454.7741 | 477.2086 | 674.1698 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 698.9853 |  |  |  |  | 455.0652 | 476.2943 | 677.0936 | [7 empty] | 0.2469 | -0.7439 | 0.7838 | 9387.2041 | 0.6852 | 698.6997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | 8.2278 | 6.6404 | 10.5731 | 7996.3591 | 12.2315 | 629.4906 | [5 empty] | 458.9175 | 481.5565 | 680.3122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 700.3362 |  |  |  |  | 459.3817 | 480.8328 | 682.8464 | [7 empty] | 0.2864 | -0.6334 | 0.6951 | 9370.2939 | 0.6475 | 700.1122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | 8.2253 | 6.6505 | 10.5775 | 7996.6628 | 12.345 | 629.9358 | [5 empty] | 463.0978 | 485.943 | 686.5092 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 701.6873 |  |  |  |  | 463.8553 | 485.4987 | 689.051 | [7 empty] | 0.3233 | -0.5694 | 0.6547 | 9359.8261 | 0.6391 | 701.551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | 8.224 | 6.6637 | 10.5848 | 7996.4032 | 12.4658 | 630.3308 | [5 empty] | 467.3153 | 490.3685 | 692.7612 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 703.0385 |  |  |  |  | 468.6489 | 489.7692 | 695.0637 | [7 empty] | 0.6509 | -0.6014 | 0.8862 | 9348.6359 | 0.9555 | 702.8562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | 8.228 | 6.6785 | 10.5973 | 7995.9716 | 12.5782 | 630.8039 | [5 empty] | 471.5702 | 494.8333 | 699.0689 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 704.3899 |  |  |  |  | 472.3271 | 493.7446 | 701.2341 | [7 empty] | 0.5607 | -0.6802 | 0.8815 | 9362.9917 | 0.9172 | 704.0615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | 8.2267 | 6.6932 | 10.6056 | 7995.8032 | 12.6883 | 631.2835 | [5 empty] | 475.8629 | 499.3378 | 705.4325 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 705.7415 |  |  |  |  | 477.1188 | 498.9751 | 708.528 | [7 empty] | 0.4771 | -0.6508 | 0.807 | 9362.7401 | 0.8231 | 705.6332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | 8.1974 | 6.7388 | 10.6117 | 7994.5392 | 12.7324 | 632.1935 | [5 empty] | 480.1938 | 503.8824 | 711.8528 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 707.0933 |  |  |  |  | 481.5389 | 503.7081 | 715.1488 | [7 empty] | 0.4385 | -0.6322 | 0.7694 | 9361.8497 | 0.777 | 707.0417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | 8.2128 | 6.7406 | 10.6248 | 7995.1126 | 12.851 | 632.6514 | [5 empty] | 484.5632 | 508.4673 | 718.3301 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 708.4452 |  |  |  |  | 485.7438 | 507.9266 | 720.6356 | [7 empty] | 0.5494 | -0.5651 | 0.7881 | 9347.8723 | 0.8393 | 708.2864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | 8.2074 | 6.7377 | 10.6188 | 7995.5703 | 13.0298 | 632.6175 | [5 empty] | 488.9714 | 513.093 | 724.8649 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 709.7973 |  |  |  |  | 490.5412 | 513.029 | 728.5642 | [7 empty] | 0.4701 | -0.6695 | 0.818 | 9364.7985 | 0.8262 | 709.7787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | 8.1975 | 6.7516 | 10.6199 | 7995.7421 | 13.1434 | 633.0608 | [5 empty] | 493.4188 | 517.7598 | 731.4579 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 711.1496 |  |  |  |  | 493.7635 | 516.7168 | 732.2197 | [7 empty] | 0.4415 | -0.4127 | 0.6043 | 9332.8541 | 0.6545 | 710.8484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | 8.1947 | 6.755 | 10.6199 | 7996.8917 | 13.2575 | 633.5187 | [5 empty] | 497.9058 | 522.4681 | 738.1095 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 712.5021 |  |  |  |  | 498.3763 | 521.707 | 739.0791 | [7 empty] | 0.389 | -0.3739 | 0.5395 | 9330.138 | 0.5827 | 712.2842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | 8.1933 | 6.7682 | 10.6273 | 7997.9747 | 13.3229 | 634.3405 | [5 empty] | 502.4326 | 527.2182 | 744.8201 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 713.8547 |  |  |  |  | 503.4993 | 526.9091 | 745.6548 | [7 empty] | 0.5083 | -0.2624 | 0.5721 | 9310.5251 | 0.6369 | 713.767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | 8.1872 | 6.7829 | 10.6319 | 7997.899 | 13.4385 | 634.7829 | [5 empty] | 506.9996 | 532.0105 | 751.5905 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 715.2075 |  |  |  |  | 509.3945 | 532.1341 | 753.7783 | [7 empty] | 0.8522 | -0.4191 | 0.9496 | 9314.9518 | 1.0462 | 715.2422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | 8.1842 | 6.7644 | 10.6178 | 8001.5811 | 13.5538 | 635.2361 | [5 empty] | 511.6073 | 536.8455 | 758.421 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 716.5604 |  |  |  |  | 513.1476 | 535.9975 | 760.6123 | [7 empty] | 0.791 | -0.6277 | 1.0098 | 9344.001 | 1.0949 | 716.324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | 8.174 | 6.7578 | 10.6057 | 8004.1152 | 13.67 | 635.6697 | [5 empty] | 516.2559 | 541.7234 | 765.3122 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 717.9136 |  |  |  |  | 517.6337 | 541.1474 | 766.7529 | [7 empty] | 0.6788 | -0.4334 | 0.8054 | 9324.3381 | 0.8873 | 717.7544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | 8.1655 | 6.7412 | 10.5886 | 8007.6086 | 13.7921 | 636.0659 | [5 empty] | 520.9459 | 546.6447 | 772.2647 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 719.2668 |  |  |  |  | 522.6343 | 546.2522 | 774.4215 | [7 empty] | 0.7036 | -0.5056 | 0.8664 | 9332.2027 | 0.9475 | 719.1593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | 8.1558 | 6.7356 | 10.5776 | 8010.1154 | 13.9035 | 636.5395 | [5 empty] | 525.6775 | 551.6098 | 779.279 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 720.6203 |  |  |  |  | 527.306 | 551.2242 | 780.4654 | [7 empty] | 0.7333 | -0.3546 | 0.8145 | 9311.9391 | 0.8987 | 720.5156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | 8.1563 | 6.7163 | 10.5657 | 8013.5778 | 14.0274 | 636.9444 | [5 empty] | 530.4512 | 556.619 | 786.3557 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 721.9739 |  |  |  |  | 532.4266 | 556.0445 | 786.103 | [7 empty] | 1.0238 | -0.2061 | 1.0443 | 9280.8533 | 1.1111 | 721.8193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | 8.1558 | 6.7112 | 10.5621 | 8015.6094 | 14.1434 | 637.4058 | [5 empty] | 535.2673 | 561.6727 | 793.4953 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 723.3277 |  |  |  |  | 537.4214 | 561.3239 | 795.9299 | [7 empty] | 0.8553 | -0.5495 | 1.0166 | 9330.6705 | 1.1113 | 723.2347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | 8.1584 | 6.6905 | 10.5509 | 8019.1643 | 14.267 | 637.8192 | [5 empty] | 540.1263 | 566.7714 | 800.6983 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 724.6817 |  |  |  |  | 542.3534 | 566.5152 | 802.8604 | [7 empty] | 0.8692 | -0.487 | 0.9963 | 9322.2366 | 1.0923 | 724.614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | 8.1462 | 6.6862 | 10.5387 | 8021.3514 | 14.3905 | 638.2058 | [5 empty] | 545.0285 | 571.9154 | 807.9655 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 726.0358 |  |  |  |  | 547.3296 | 571.5475 | 809.8911 | [7 empty] | 0.9437 | -0.4817 | 1.0596 | 9318.2743 | 1.1598 | 725.9394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | 8.1355 | 6.6676 | 10.5187 | 8025.2984 | 14.5066 | 638.652 | [5 empty] | 549.9742 | 577.1051 | 815.2972 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 727.3901 |  |  |  |  | 551.8005 | 576.1827 | 816.6326 | [7 empty] | 0.9493 | -0.5097 | 1.0775 | 9321.4105 | 1.1787 | 727.1503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | 8.1269 | 6.6659 | 10.511 | 8027.2839 | 14.6197 | 639.1238 | [5 empty] | 554.964 | 582.341 | 822.6941 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 728.7446 |  |  |  |  | 556.3337 | 581.7429 | 823.3946 | [7 empty] | 0.6979 | -0.3139 | 0.7652 | 9308.2478 | 0.8424 | 728.5905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | 8.1035 | 6.6736 | 10.4978 | 8028.7438 | 14.7314 | 639.5794 | [5 empty] | 559.9981 | 587.6235 | 830.1568 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 730.0993 |  |  |  |  | 561.8418 | 587.4102 | 831.8481 | [7 empty] | 0.7102 | -0.3807 | 0.8058 | 9315.8078 | 0.8864 | 730.0448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | 8.1188 | 6.8071 | 10.5949 | 8014.0053 | 14.8584 | 639.9949 | [5 empty] | 565.077 | 592.9529 | 837.6859 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 731.4541 |  |  |  |  | 566.8268 | 592.9416 | 839.1761 | [7 empty] | 0.6199 | -0.2962 | 0.6871 | 9309.378 | 0.7574 | 731.4512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | 8.1041 | 6.8194 | 10.5915 | 8014.6414 | 14.971 | 640.4635 | [5 empty] | 570.201 | 598.3297 | 845.282 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 732.809 |  |  |  |  | 571.4048 | 598.1066 | 843.9767 | [7 empty] | 0.6278 | 0.073 | 0.632 | 9264.7104 | 0.6058 | 732.753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | 8.1098 | 6.9458 | 10.6778 | 8001.2706 | 15.0932 | 640.9014 | [5 empty] | 575.3707 | 603.7544 | 852.9456 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 734.1642 |  |  |  |  | 575.9391 | 602.8364 | 856.7456 | [7 empty] | 0.2736 | -0.7809 | 0.8274 | 9382.8408 | 0.7203 | 733.9357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | 8.1053 | 6.9545 | 10.6799 | 8001.8981 | 15.2098 | 641.3625 | [5 empty] | 580.5863 | 609.2273 | 860.6774 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 735.5195 |  |  |  |  | 581.0385 | 608.3303 | 864.9715 | [7 empty] | 0.1907 | -0.8348 | 0.8563 | 9392.684 | 0.6897 | 735.2982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | 8.0991 | 6.9624 | 10.6804 | 8002.5644 | 15.3305 | 641.7914 | [5 empty] | 585.8483 | 614.7489 | 868.4779 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 736.875 |  |  |  |  | 585.8085 | 613.98 | 873.2711 | [7 empty] | -0.0713 | -0.8458 | 0.8488 | 9404.923 | 0.5284 | 736.687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | 8.0915 | 6.9776 | 10.6845 | 8002.6456 | 15.4429 | 642.2794 | [5 empty] | 591.1571 | 620.3196 | 876.3479 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 738.2306 |  |  |  |  | 591.1161 | 619.4152 | 880.3738 | [7 empty] | 0.0128 | -0.7679 | 0.768 | 9391.5246 | 0.5234 | 738.0114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | 8.087 | 6.9793 | 10.6822 | 8002.6146 | 15.6251 | 642.272 | [5 empty] | 596.5132 | 625.9399 | 884.2878 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 739.5864 |  |  |  |  | 596.7521 | 625.7211 | 887.9652 | [7 empty] | -0.0565 | -0.5661 | 0.5689 | 9369.8236 | 0.35 | 739.5339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | 8.086 | 6.9923 | 10.6899 | 8002.5885 | 15.7436 | 642.7302 | [5 empty] | 601.9169 | 631.6101 | 892.2984 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 740.9424 |  |  |  |  | 601.616 | 631.3362 | 893.0753 | [7 empty] | -0.0826 | -0.1568 | 0.1772 | 9321.9571 | 0.0888 | 740.8772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | 8.069 | 7.015 | 10.692 | 8003.4343 | 15.6456 | 643.6192 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7703 | 632.6368 | 893.6068 | [7 empty] | -0.0403 | 0.025 | 0.0474 | 9298.728 | 0.0529 | 741.1867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | 8.067 | 7.0257 | 10.6975 | 8003.6466 | 15.5845 | 644.0552 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.8137 | 632.6694 | 893.5989 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0318 | 0.0454 | 9297.6027 | 0.0491 | 741.1944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | 8.0658 | 7.0155 | 10.6899 | 8004.7842 | 15.587 | 644.035 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7841 | 632.652 | 893.539 | [7 empty] | -0.0354 | 0.0372 | 0.0514 | 9297.0919 | 0.055 | 741.1903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | 8.0577 | 7.0416 | 10.701 | 8003.5908 | 15.52 | 644.5038 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7913 | 632.6448 | 893.5651 | [7 empty] | -0.032 | 0.0316 | 0.045 | 9297.6085 | 0.0486 | 741.1886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | 8.1411 | 6.9588 | 10.7099 | 8011.8524 | 15.4387 | 645.2325 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7785 | 632.6351 | 893.5806 | [7 empty] | -0.0351 | 0.0278 | 0.0448 | 9298.185 | 0.0494 | 741.1863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | 8.1396 | 6.9797 | 10.7223 | 8010.8576 | 15.3792 | 645.6599 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7885 | 632.6551 | 893.5923 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0305 | 0.0485 | 9297.9781 | 0.0534 | 741.191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | 8.1553 | 6.98 | 10.7345 | 8010.2623 | 15.3799 | 645.6826 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.8044 | 632.6576 | 893.5773 | [7 empty] | -0.0313 | 0.0324 | 0.045 | 9297.4913 | 0.0484 | 741.1916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | 8.2429 | 6.8664 | 10.7281 | 8020.432 | 15.3637 | 645.9562 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7443 | 632.6095 | 893.5739 | [7 empty] | -0.0406 | 0.0242 | 0.0473 | 9298.833 | 0.0528 | 741.1802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | 8.2259 | 6.902 | 10.738 | 8019.7647 | 15.2375 | 646.8388 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7692 | 632.6299 | 893.5631 | [7 empty] | -0.0362 | 0.0294 | 0.0466 | 9298.0439 | 0.0513 | 741.1851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | 8.2087 | 6.9089 | 10.7292 | 8021.0341 | 15.1714 | 647.2866 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7614 | 632.6012 | 893.5794 | [7 empty] | -0.0319 | 0.0207 | 0.0381 | 9298.8817 | 0.0424 | 741.1782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | 8.2178 | 6.9111 | 10.7376 | 8021.7558 | 15.1131 | 647.7253 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.773 | 632.6329 | 893.5624 | [7 empty] | -0.0356 | 0.03 | 0.0465 | 9297.9437 | 0.051 | 741.1858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | 8.208 | 6.9153 | 10.7328 | 8023.0199 | 15.0495 | 648.1692 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7473 | 632.6027 | 893.5729 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0226 | 0.0437 | 9298.8885 | 0.0488 | 741.1786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | 8.2019 | 6.9422 | 10.7455 | 8021.4731 | 14.9918 | 648.5766 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7413 | 632.6003 | 893.5483 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0257 | 0.0456 | 9298.5402 | 0.0507 | 741.178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | 8.1956 | 6.9416 | 10.7402 | 8023.054 | 14.933 | 648.9919 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7632 | 632.5986 | 893.5562 | [7 empty] | -0.0291 | 0.0232 | 0.0373 | 9298.4753 | 0.041 | 741.1776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | 8.1878 | 6.9502 | 10.7399 | 8023.7979 | 14.8674 | 649.4552 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7589 | 632.6165 | 893.5643 | [7 empty] | -0.0364 | 0.0265 | 0.0451 | 9298.3897 | 0.05 | 741.1819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | 8.1805 | 6.9689 | 10.7464 | 8024.5005 | 14.7515 | 650.2847 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7719 | 632.624 | 893.5762 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0261 | 0.043 | 9298.3506 | 0.0476 | 741.1836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | 8.1703 | 6.9779 | 10.7445 | 8025.1885 | 14.6902 | 650.7126 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7718 | 632.6157 | 893.5923 | [7 empty] | -0.0328 | 0.0219 | 0.0395 | 9298.7787 | 0.044 | 741.1817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | 8.17 | 6.9793 | 10.7452 | 8026.2476 | 14.635 | 651.1139 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7603 | 632.6094 | 893.5623 | [7 empty] | -0.0337 | 0.0251 | 0.042 | 9298.4482 | 0.0465 | 741.1802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | 8.1685 | 6.9749 | 10.7412 | 8026.717 | 14.6384 | 651.0865 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7336 | 632.5792 | 893.5287 | [7 empty] | -0.0334 | 0.0237 | 0.041 | 9298.5939 | 0.0455 | 741.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | 8.1634 | 6.9983 | 10.7525 | 8025.5144 | 14.5825 | 651.4852 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7189 | 632.5884 | 893.5408 | [7 empty] | -0.0425 | 0.0249 | 0.0492 | 9298.8278 | 0.055 | 741.1752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | 8.1574 | 6.9924 | 10.7442 | 8027.7312 | 14.5206 | 651.9251 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7509 | 632.5845 | 893.566 | [7 empty] | -0.0304 | 0.0191 | 0.0359 | 9299.0104 | 0.04 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | 8.1431 | 7.0103 | 10.745 | 8027.6158 | 14.457 | 652.3636 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7391 | 632.5792 | 893.5204 | [7 empty] | -0.0308 | 0.0246 | 0.0394 | 9298.3829 | 0.0434 | 741.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | 8.1368 | 7.0261 | 10.7505 | 8028.5796 | 14.3432 | 653.1837 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7363 | 632.6024 | 893.5372 | [7 empty] | -0.0395 | 0.0279 | 0.0484 | 9298.355 | 0.0537 | 741.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | 8.1407 | 7.0209 | 10.7501 | 8029.0018 | 14.3443 | 653.1833 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7102 | 632.5532 | 893.5134 | [7 empty] | -0.0341 | 0.0208 | 0.0399 | 9298.972 | 0.0445 | 741.1668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | 8.1223 | 7.0476 | 10.7536 | 8029.3216 | 14.2229 | 654.0371 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7367 | 632.5967 | 893.4981 | [7 empty] | -0.0355 | 0.0319 | 0.0477 | 9297.7212 | 0.0519 | 741.1771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | 8.1186 | 7.0628 | 10.7608 | 8028.9258 | 14.17 | 654.4188 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7023 | 632.55 | 893.5128 | [7 empty] | -0.0362 | 0.0205 | 0.0416 | 9299.0955 | 0.0465 | 741.1661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | 8.1134 | 7.079 | 10.7675 | 8028.6397 | 14.1098 | 654.8509 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7182 | 632.5798 | 893.5311 | [7 empty] | -0.0397 | 0.0242 | 0.0465 | 9298.7937 | 0.0519 | 741.1731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | 8.1141 | 7.0699 | 10.762 | 8030.8573 | 14.0538 | 655.263 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7242 | 632.5584 | 893.5643 | [7 empty] | -0.0331 | 0.0144 | 0.0361 | 9299.6794 | 0.0403 | 741.168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | 8.1011 | 7.0839 | 10.7615 | 8030.9904 | 13.9967 | 655.6581 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7477 | 632.5908 | 893.5569 | [7 empty] | -0.0329 | 0.022 | 0.0396 | 9298.7786 | 0.044 | 741.1757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | 8.0923 | 7.0738 | 10.7482 | 8033.6054 | 13.942 | 656.0424 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7807 | 632.6262 | 893.5898 | [7 empty] | -0.0322 | 0.0244 | 0.0404 | 9298.4703 | 0.0447 | 741.1842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | 8.0901 | 7.0487 | 10.73 | 8037.6236 | 13.8887 | 656.4299 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7734 | 632.634 | 893.5945 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0259 | 0.0456 | 9298.5135 | 0.0507 | 741.186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | 8.0822 | 7.1777 | 10.8093 | 8025.027 | 13.8276 | 656.8693 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.765 | 632.6071 | 893.6085 | [7 empty] | -0.0339 | 0.018 | 0.0384 | 9299.2858 | 0.043 | 741.1796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | 8.0762 | 7.1723 | 10.8012 | 8027.0548 | 13.7717 | 657.2693 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7359 | 632.5972 | 893.5447 | [7 empty] | -0.0386 | 0.0257 | 0.0464 | 9298.5808 | 0.0516 | 741.1773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | 8.0832 | 7.2726 | 10.8733 | 8016.7993 | 13.7283 | 657.6093 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7133 | 632.5571 | 893.5683 | [7 empty] | -0.0372 | 0.014 | 0.0398 | 9299.8903 | 0.0442 | 741.1677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | 8.0682 | 7.2798 | 10.867 | 8017.8959 | 13.6661 | 658.0396 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7563 | 632.6102 | 893.5831 | [7 empty] | -0.0367 | 0.0226 | 0.0431 | 9298.8618 | 0.0481 | 741.1804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | 8.0725 | 7.2674 | 10.8619 | 8020.3172 | 13.6117 | 658.4494 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7601 | 632.6144 | 893.5914 | [7 empty] | -0.0369 | 0.0223 | 0.0431 | 9298.9076 | 0.0482 | 741.1814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | 7.963 | 7.355 | 10.84 | 8016.613 | 13.5111 | 658.9872 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7424 | 632.5881 | 893.5665 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0203 | 0.0402 | 9299.0529 | 0.0449 | 741.1751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | 7.9552 | 7.3467 | 10.8287 | 8019.0141 | 13.455 | 659.386 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7585 | 632.6156 | 893.567 | [7 empty] | -0.0365 | 0.026 | 0.0448 | 9298.4563 | 0.0497 | 741.1816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | 7.8452 | 7.4578 | 10.8244 | 8012.83 | 13.3537 | 659.9376 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.781 | 632.6213 | 893.6096 | [7 empty] | -0.0318 | 0.0205 | 0.0378 | 9298.909 | 0.0422 | 741.183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | 7.9452 | 7.3617 | 10.8315 | 8020.3087 | 13.3384 | 660.2308 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7805 | 632.6221 | 893.6165 | [7 empty] | -0.0327 | 0.0198 | 0.0382 | 9299.0296 | 0.0427 | 741.1832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | 7.9272 | 7.3739 | 10.8266 | 8020.9167 | 13.2784 | 660.6417 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7714 | 632.6383 | 893.6097 | [7 empty] | -0.0405 | 0.0249 | 0.0475 | 9298.7472 | 0.0531 | 741.187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | 8.0262 | 7.2624 | 10.8242 | 8030.0352 | 13.2669 | 660.9118 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7798 | 632.6263 | 893.6238 | [7 empty] | -0.0345 | 0.0198 | 0.0398 | 9299.1056 | 0.0445 | 741.1842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | 8.0189 | 7.2909 | 10.8379 | 8028.4729 | 13.2084 | 661.3341 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7417 | 632.5927 | 893.5424 | [7 empty] | -0.035 | 0.0247 | 0.0428 | 9298.5446 | 0.0475 | 741.1762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | 8.0129 | 7.309 | 10.8457 | 8027.9518 | 13.1523 | 661.7409 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7335 | 632.5732 | 893.5648 | [7 empty] | -0.0338 | 0.0174 | 0.038 | 9299.3537 | 0.0425 | 741.1716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | 8.0004 | 7.3235 | 10.8462 | 8028.1278 | 13.0921 | 662.1656 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7447 | 632.5831 | 893.5767 | [7 empty] | -0.033 | 0.0176 | 0.0374 | 9299.2952 | 0.0419 | 741.1739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | 7.9963 | 7.3063 | 10.8316 | 8031.3463 | 13.0369 | 662.5672 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.733 | 632.5969 | 893.5702 | [7 empty] | -0.0412 | 0.0223 | 0.0468 | 9299.0848 | 0.0523 | 741.1772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | 7.9964 | 7.2928 | 10.8226 | 8034.0141 | 12.9822 | 662.9736 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7263 | 632.5796 | 893.544 | [7 empty] | -0.0373 | 0.0221 | 0.0433 | 9298.948 | 0.0483 | 741.1731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | 7.9907 | 7.4243 | 10.9074 | 8021.2732 | 12.926 | 663.3955 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7519 | 632.5995 | 893.5824 | [7 empty] | -0.0353 | 0.0204 | 0.0407 | 9299.0646 | 0.0455 | 741.1778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | 7.982 | 7.4031 | 10.8866 | 8024.9766 | 12.875 | 663.7565 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.742 | 632.5678 | 893.5839 | [7 empty] | -0.0301 | 0.0132 | 0.0328 | 9299.6982 | 0.0366 | 741.1703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | 7.9797 | 7.5192 | 10.9642 | 8014.9863 | 12.7683 | 664.5653 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7716 | 632.6281 | 893.6156 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0217 | 0.0435 | 9299.0148 | 0.0487 | 741.1846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | 7.9753 | 7.5191 | 10.961 | 8015.2233 | 12.7642 | 664.5872 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7269 | 632.5543 | 893.5696 | [7 empty] | -0.0312 | 0.0126 | 0.0336 | 9299.8117 | 0.0375 | 741.1671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | 7.9639 | 7.5305 | 10.9604 | 8015.7196 | 12.7046 | 665.0121 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7082 | 632.5468 | 893.5431 | [7 empty] | -0.0348 | 0.0153 | 0.038 | 9299.6422 | 0.0424 | 741.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | 7.9548 | 7.5099 | 10.9398 | 8020.7367 | 12.592 | 665.8363 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7184 | 632.5729 | 893.5873 | [7 empty] | -0.0409 | 0.015 | 0.0435 | 9299.9356 | 0.0484 | 741.1715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | 7.9437 | 7.4897 | 10.9178 | 8024.5331 | 12.5347 | 666.2411 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6954 | 632.5485 | 893.5405 | [7 empty] | -0.04 | 0.0166 | 0.0434 | 9299.7063 | 0.0483 | 741.1657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | 7.9355 | 7.4952 | 10.9156 | 8024.3576 | 12.5279 | 666.2757 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.666 | 632.5167 | 893.5315 | [7 empty] | -0.0418 | 0.0117 | 0.0434 | 9300.3577 | 0.0477 | 741.1581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | 7.936 | 7.5002 | 10.9194 | 8025.1527 | 12.4683 | 666.7261 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7347 | 632.5753 | 893.532 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0223 | 0.0391 | 9298.7042 | 0.0434 | 741.1721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | 7.9262 | 7.5333 | 10.935 | 8024.454 | 12.3562 | 667.5558 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7014 | 632.5439 | 893.5584 | [7 empty] | -0.0375 | 0.0129 | 0.0396 | 9300.0414 | 0.0439 | 741.1646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | 7.9106 | 7.5393 | 10.9278 | 8025.7065 | 12.2943 | 667.9916 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7231 | 632.5663 | 893.5624 | [7 empty] | -0.0357 | 0.0166 | 0.0394 | 9299.5303 | 0.044 | 741.1699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | 7.9109 | 7.5442 | 10.9315 | 8025.2699 | 12.2901 | 668.0253 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7283 | 632.5758 | 893.5698 | [7 empty] | -0.0369 | 0.0176 | 0.0408 | 9299.4597 | 0.0456 | 741.1722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | 7.8009 | 7.5385 | 10.8482 | 8031.0552 | 12.214 | 668.3688 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7913 | 632.6463 | 893.5942 | [7 empty] | -0.0341 | 0.028 | 0.0442 | 9298.1206 | 0.0486 | 741.1889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | 7.7911 | 7.5592 | 10.8556 | 8030.4977 | 12.1547 | 668.7998 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7309 | 632.5815 | 893.5394 | [7 empty] | -0.0357 | 0.0229 | 0.0425 | 9298.7828 | 0.0473 | 741.1735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | 7.6847 | 7.533 | 10.7611 | 8039.6462 | 12.0203 | 669.5884 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7527 | 632.6084 | 893.5778 | [7 empty] | -0.0372 | 0.0231 | 0.0438 | 9298.8317 | 0.0489 | 741.1799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | 7.6858 | 7.653 | 10.8462 | 8027.9716 | 11.9733 | 669.9727 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7302 | 632.5838 | 893.5635 | [7 empty] | -0.0381 | 0.0202 | 0.0431 | 9299.1982 | 0.0482 | 741.1741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | 7.6794 | 7.6387 | 10.8316 | 8031.0221 | 11.9137 | 670.4076 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7374 | 632.5997 | 893.599 | [7 empty] | -0.0419 | 0.0188 | 0.0459 | 9299.5241 | 0.0513 | 741.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | 7.6748 | 7.7775 | 10.9267 | 8017.7471 | 11.8612 | 670.8302 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7533 | 632.6138 | 893.5789 | [7 empty] | -0.0387 | 0.0242 | 0.0456 | 9298.7592 | 0.0509 | 741.1812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | 7.6714 | 7.7575 | 10.91 | 8021.1998 | 11.8063 | 671.2348 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7726 | 632.6192 | 893.5759 | [7 empty] | -0.0325 | 0.025 | 0.041 | 9298.412 | 0.0453 | 741.1825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | 7.756 | 7.6307 | 10.8804 | 8032.2465 | 11.79 | 671.507 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.722 | 632.5766 | 893.5837 | [7 empty] | -0.0403 | 0.0162 | 0.0434 | 9299.7712 | 0.0484 | 741.1724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | 7.7564 | 7.6208 | 10.8738 | 8034.4161 | 11.7391 | 671.8933 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7617 | 632.6006 | 893.5873 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0195 | 0.0375 | 9299.0335 | 0.0419 | 741.1781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | 7.8314 | 7.5218 | 10.8585 | 8042.9615 | 11.7189 | 672.1913 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7463 | 632.5858 | 893.5747 | [7 empty] | -0.033 | 0.0184 | 0.0378 | 9299.1992 | 0.0423 | 741.1746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | 7.8267 | 7.4893 | 10.8327 | 8047.7115 | 11.6663 | 672.5775 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7438 | 632.5619 | 893.5587 | [7 empty] | -0.0262 | 0.0151 | 0.0302 | 9299.3075 | 0.0338 | 741.1689 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | 7.8269 | 7.4874 | 10.8315 | 8047.9843 | 11.6628 | 672.6048 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7603 | 632.6275 | 893.6309 | [7 empty] | -0.0429 | 0.02 | 0.0473 | 9299.4271 | 0.0529 | 741.1845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | 7.8231 | 7.6089 | 10.9131 | 8036.4875 | 11.6109 | 673.0173 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7623 | 632.5947 | 893.6177 | [7 empty] | -0.0319 | 0.014 | 0.0348 | 9299.6796 | 0.0389 | 741.1767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | 7.8163 | 7.6114 | 10.91 | 8037.7122 | 11.5544 | 673.4359 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7411 | 632.5937 | 893.6482 | [7 empty] | -0.0416 | 0.0105 | 0.0429 | 9300.4845 | 0.047 | 741.1764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | 7.8186 | 7.7583 | 11.0146 | 8023.3953 | 11.5053 | 673.8516 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7752 | 632.6248 | 893.6133 | [7 empty] | -0.0353 | 0.0211 | 0.0411 | 9298.9852 | 0.0459 | 741.1838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | 7.8098 | 7.765 | 11.0131 | 8024.4027 | 11.4425 | 674.317 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7582 | 632.5954 | 893.5731 | [7 empty] | -0.0311 | 0.0204 | 0.0372 | 9298.8897 | 0.0414 | 741.1768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | 7.6898 | 7.7732 | 10.9341 | 8029.23 | 11.3548 | 674.7301 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7778 | 632.6242 | 893.6324 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0182 | 0.0397 | 9299.3192 | 0.0444 | 741.1837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | 7.6844 | 7.7843 | 10.9382 | 8029.4929 | 11.2995 | 675.1469 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7523 | 632.6353 | 893.6032 | [7 empty] | -0.0466 | 0.0259 | 0.0534 | 9298.8813 | 0.0597 | 741.1863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | 7.5859 | 7.7848 | 10.8697 | 8034.1859 | 11.2238 | 675.5152 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7646 | 632.599 | 893.632 | [7 empty] | -0.033 | 0.0129 | 0.0355 | 9299.8487 | 0.0395 | 741.1777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | 7.5709 | 7.7878 | 10.8614 | 8035.6373 | 11.1662 | 675.9273 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7285 | 632.5574 | 893.5901 | [7 empty] | -0.0327 | 0.0105 | 0.0343 | 9300.1216 | 0.0379 | 741.1678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | 7.675 | 7.8161 | 10.9543 | 8029.6253 | 11.1616 | 676.2003 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7556 | 632.6052 | 893.6066 | [7 empty] | -0.0369 | 0.0183 | 0.0411 | 9299.3802 | 0.046 | 741.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | 7.656 | 7.8257 | 10.9478 | 8030.6497 | 11.0986 | 676.648 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7584 | 632.6102 | 893.602 | [7 empty] | -0.037 | 0.0199 | 0.042 | 9299.1884 | 0.047 | 741.1804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | 7.7608 | 7.8448 | 11.035 | 8025.4204 | 11.1015 | 676.8668 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7358 | 632.5801 | 893.6114 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0126 | 0.0396 | 9300.0784 | 0.0439 | 741.1732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | 7.751 | 7.8572 | 11.0369 | 8025.8822 | 11.0389 | 677.3354 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7548 | 632.5816 | 893.5898 | [7 empty] | -0.0294 | 0.015 | 0.033 | 9299.453 | 0.0369 | 741.1736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | 7.7385 | 7.8999 | 11.0586 | 8024.474 | 10.9252 | 678.2064 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7448 | 632.605 | 893.5785 | [7 empty] | -0.0394 | 0.0225 | 0.0454 | 9298.9839 | 0.0507 | 741.1791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | 7.7361 | 7.914 | 11.067 | 8024.3233 | 10.8723 | 678.6194 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7216 | 632.5762 | 893.584 | [7 empty] | -0.0404 | 0.016 | 0.0435 | 9299.7888 | 0.0484 | 741.1723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | 7.7263 | 7.9288 | 11.0708 | 8024.4327 | 10.8144 | 679.0544 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7233 | 632.5591 | 893.5577 | [7 empty] | -0.0333 | 0.0155 | 0.0368 | 9299.5542 | 0.0411 | 741.1682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | 7.7151 | 7.9407 | 11.0714 | 8024.7409 | 10.7633 | 679.4336 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7384 | 632.5847 | 893.5737 | [7 empty] | -0.0357 | 0.0187 | 0.0403 | 9299.2839 | 0.0451 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | 7.71 | 7.9592 | 11.0812 | 8024.3147 | 10.7062 | 679.8768 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7611 | 632.6163 | 893.6642 | [7 empty] | -0.0413 | 0.0128 | 0.0432 | 9300.2083 | 0.0478 | 741.1818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | 7.6956 | 7.9813 | 11.0871 | 8023.7863 | 10.6503 | 680.2905 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7782 | 632.6202 | 893.6102 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0203 | 0.0384 | 9298.9689 | 0.0429 | 741.1827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | 7.6939 | 7.9963 | 11.0967 | 8023.5534 | 10.597 | 680.7129 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7789 | 632.6228 | 893.6404 | [7 empty] | -0.0349 | 0.0167 | 0.0387 | 9299.4756 | 0.0433 | 741.1834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | 7.5763 | 7.9983 | 11.0169 | 8028.7102 | 10.5165 | 681.0741 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7555 | 632.5987 | 893.6039 | [7 empty] | -0.0349 | 0.0171 | 0.0388 | 9299.435 | 0.0435 | 741.1776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | 7.5744 | 7.9908 | 11.0102 | 8030.6822 | 10.4669 | 681.4579 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7703 | 632.6131 | 893.6343 | [7 empty] | -0.035 | 0.0157 | 0.0384 | 9299.6092 | 0.0429 | 741.181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | 7.464 | 8.0057 | 10.9455 | 8035.3382 | 10.3418 | 682.1964 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7698 | 632.6149 | 893.5864 | [7 empty] | -0.033 | 0.0226 | 0.04 | 9298.704 | 0.0445 | 741.1815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | 7.4579 | 7.9908 | 10.9304 | 8037.1015 | 10.3391 | 682.1974 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7703 | 632.6167 | 893.6374 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0161 | 0.0397 | 9299.6094 | 0.0444 | 741.1819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | 7.4557 | 8.0057 | 10.9398 | 8036.7622 | 10.2911 | 682.5783 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7664 | 632.6024 | 893.6303 | [7 empty] | -0.0332 | 0.0139 | 0.036 | 9299.7454 | 0.0402 | 741.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | 7.4529 | 7.9996 | 10.9334 | 8038.6123 | 10.2415 | 682.9617 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7829 | 632.6285 | 893.6345 | [7 empty] | -0.0346 | 0.0187 | 0.0394 | 9299.2328 | 0.0441 | 741.1847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | 7.4444 | 8.0278 | 10.9482 | 8037.1962 | 10.19 | 683.3629 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7567 | 632.5987 | 893.6227 | [7 empty] | -0.0355 | 0.0145 | 0.0383 | 9299.7692 | 0.0428 | 741.1776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | 7.4484 | 8.0241 | 10.9483 | 8038.4696 | 10.1463 | 683.7184 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7271 | 632.5742 | 893.581 | [7 empty] | -0.0375 | 0.0157 | 0.0407 | 9299.7054 | 0.0454 | 741.1718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | 7.4421 | 8.1303 | 11.0221 | 8028.9707 | 10.1011 | 684.1115 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7428 | 632.5845 | 893.6055 | [7 empty] | -0.0358 | 0.0141 | 0.0385 | 9299.824 | 0.0429 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | 7.436 | 8.1179 | 11.0089 | 8031.614 | 10.049 | 684.5069 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7416 | 632.5941 | 893.6171 | [7 empty] | -0.0397 | 0.0148 | 0.0424 | 9299.9003 | 0.0471 | 741.1765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | 7.4322 | 8.2364 | 11.094 | 8020.8227 | 10.0056 | 684.903 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7645 | 632.6019 | 893.5704 | [7 empty] | -0.0304 | 0.022 | 0.0375 | 9298.6724 | 0.0416 | 741.1784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | 7.4252 | 8.2148 | 11.0732 | 8024.2888 | 9.9596 | 685.2447 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7859 | 632.6379 | 893.6084 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0243 | 0.0424 | 9298.5725 | 0.0471 | 741.187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | 7.5022 | 8.1181 | 11.0538 | 8032.0941 | 9.9455 | 685.4967 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7571 | 632.6188 | 893.6226 | [7 empty] | -0.0411 | 0.0192 | 0.0454 | 9299.4445 | 0.0508 | 741.1824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | 7.5062 | 8.1152 | 11.0544 | 8033.4062 | 9.8975 | 685.8921 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7501 | 632.5864 | 893.5836 | [7 empty] | -0.0323 | 0.0172 | 0.0366 | 9299.3145 | 0.0409 | 741.1747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | 7.5846 | 7.9912 | 11.0175 | 8043.9484 | 9.8838 | 686.145 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7758 | 632.6179 | 893.6354 | [7 empty] | -0.0343 | 0.0164 | 0.0381 | 9299.4942 | 0.0426 | 741.1822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | 7.5754 | 8.0215 | 11.0332 | 8042.4272 | 9.8298 | 686.5714 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7667 | 632.5939 | 893.6207 | [7 empty] | -0.0301 | 0.0132 | 0.0329 | 9299.6992 | 0.0367 | 741.1765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | 7.5671 | 8.0464 | 11.0456 | 8041.4243 | 9.7763 | 686.9965 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7668 | 632.6168 | 893.6162 | [7 empty] | -0.0364 | 0.0192 | 0.0412 | 9299.2558 | 0.0461 | 741.1819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | 7.5529 | 8.0647 | 11.0493 | 8041.2267 | 9.7241 | 687.3931 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7318 | 632.5724 | 893.6087 | [7 empty] | -0.0368 | 0.0113 | 0.0385 | 9300.1924 | 0.0425 | 741.1714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | 7.5502 | 8.0533 | 11.0391 | 8043.5213 | 9.6788 | 687.7509 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7556 | 632.5936 | 893.6277 | [7 empty] | -0.0348 | 0.0126 | 0.037 | 9299.9536 | 0.0411 | 741.1764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | 7.5383 | 8.0653 | 11.0398 | 8043.979 | 9.623 | 688.1819 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7616 | 632.6052 | 893.6595 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0108 | 0.0391 | 9300.2915 | 0.0431 | 741.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | 7.5406 | 8.1924 | 11.1345 | 8032.008 | 9.5894 | 688.5233 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.73 | 632.5804 | 893.6339 | [7 empty] | -0.0412 | 0.0098 | 0.0424 | 9300.5508 | 0.0463 | 741.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | 7.5396 | 8.1827 | 11.1266 | 8033.0239 | 9.589 | 688.5193 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.728 | 632.5764 | 893.5734 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0172 | 0.0411 | 9299.5213 | 0.046 | 741.1723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | 7.5352 | 8.2118 | 11.1451 | 8031.4661 | 9.5383 | 688.9399 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7549 | 632.5999 | 893.6403 | [7 empty] | -0.0375 | 0.0124 | 0.0396 | 9300.0933 | 0.0438 | 741.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | 7.5205 | 8.3747 | 11.2558 | 8017.8294 | 9.4511 | 689.7086 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7885 | 632.6339 | 893.6391 | [7 empty] | -0.0343 | 0.0191 | 0.0392 | 9299.1731 | 0.0439 | 741.186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | 7.5182 | 8.364 | 11.2464 | 8020.066 | 9.4053 | 690.0763 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7581 | 632.6025 | 893.6211 | [7 empty] | -0.0359 | 0.0155 | 0.0392 | 9299.6641 | 0.0437 | 741.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | 7.5097 | 8.3629 | 11.2398 | 8020.5651 | 9.3992 | 690.104 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7455 | 632.5925 | 893.6426 | [7 empty] | -0.0392 | 0.0108 | 0.0407 | 9300.3527 | 0.0447 | 741.1762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | 7.5093 | 8.3725 | 11.2467 | 8020.7196 | 9.3546 | 690.4795 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7351 | 632.589 | 893.6144 | [7 empty] | -0.0406 | 0.0143 | 0.0431 | 9300.0009 | 0.0478 | 741.1753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | 7.4838 | 8.3817 | 11.2365 | 8023.022 | 9.2526 | 691.2687 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7742 | 632.6071 | 893.6029 | [7 empty] | -0.03 | 0.0183 | 0.0352 | 9299.0842 | 0.0393 | 741.1796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | 7.4724 | 8.4099 | 11.25 | 8022.8591 | 9.1594 | 692.0373 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7446 | 632.5881 | 893.6177 | [7 empty] | -0.0369 | 0.0132 | 0.0391 | 9299.9736 | 0.0435 | 741.1751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | 7.4765 | 8.3961 | 11.2425 | 8023.9878 | 9.1637 | 692.0033 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7286 | 632.5767 | 893.5803 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0163 | 0.041 | 9299.6371 | 0.0458 | 741.1724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | 7.468 | 8.4158 | 11.2515 | 8023.4817 | 9.1155 | 692.3985 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7874 | 632.6339 | 893.6622 | [7 empty] | -0.036 | 0.016 | 0.0394 | 9299.6119 | 0.0441 | 741.186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | 7.4547 | 8.437 | 11.2586 | 8023.024 | 9.0648 | 692.8039 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7546 | 632.5997 | 893.6185 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0154 | 0.0395 | 9299.6975 | 0.044 | 741.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | 7.4473 | 8.4414 | 11.257 | 8023.9089 | 9.0196 | 693.1693 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7437 | 632.5859 | 893.6131 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0134 | 0.0387 | 9299.9342 | 0.043 | 741.1746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | 7.4432 | 8.4468 | 11.2583 | 8024.5438 | 8.9776 | 693.5187 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7599 | 632.5961 | 893.5999 | [7 empty] | -0.0322 | 0.0168 | 0.0363 | 9299.3542 | 0.0406 | 741.177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | 7.4347 | 8.4683 | 11.2689 | 8023.8338 | 8.9309 | 693.9074 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7548 | 632.6068 | 893.6096 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0183 | 0.042 | 9299.4205 | 0.047 | 741.1795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | 7.4173 | 8.4824 | 11.268 | 8025.1682 | 8.8415 | 694.6328 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.732 | 632.5448 | 893.5486 | [7 empty] | -0.0253 | 0.013 | 0.0284 | 9299.5188 | 0.0318 | 741.1648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | 7.4126 | 8.4896 | 11.2703 | 8025.7395 | 8.7959 | 695.0166 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7287 | 632.5763 | 893.627 | [7 empty] | -0.0401 | 0.0099 | 0.0414 | 9300.5015 | 0.0452 | 741.1723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | 7.4061 | 8.5246 | 11.2924 | 8023.5905 | 8.7532 | 695.3901 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7335 | 632.5833 | 893.5962 | [7 empty] | -0.0386 | 0.0155 | 0.0416 | 9299.773 | 0.0463 | 741.174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | 7.3935 | 8.5142 | 11.2763 | 8026.0612 | 8.7089 | 695.7302 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7336 | 632.5726 | 893.6147 | [7 empty] | -0.0365 | 0.0105 | 0.0379 | 9300.281 | 0.0418 | 741.1714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | 7.3859 | 8.5192 | 11.2751 | 8026.8838 | 8.6652 | 696.091 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7646 | 632.5848 | 893.6418 | [7 empty] | -0.0295 | 0.0083 | 0.0307 | 9300.253 | 0.0337 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | 7.3793 | 8.5229 | 11.2736 | 8027.8262 | 8.6208 | 696.461 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7224 | 632.5659 | 893.5766 | [7 empty] | -0.0367 | 0.0146 | 0.0395 | 9299.8052 | 0.044 | 741.1698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | 7.367 | 8.5215 | 11.2645 | 8029.4654 | 8.5744 | 696.8292 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7114 | 632.559 | 893.6213 | [7 empty] | -0.0416 | 0.0074 | 0.0422 | 9300.8559 | 0.0455 | 741.1682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | 7.3638 | 8.5026 | 11.2481 | 8032.4645 | 8.5316 | 697.18 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7601 | 632.5883 | 893.6017 | [7 empty] | -0.03 | 0.0147 | 0.0334 | 9299.5102 | 0.0373 | 741.1751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | 7.3557 | 8.5013 | 11.2419 | 8033.9335 | 8.4872 | 697.5454 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7221 | 632.5522 | 893.6146 | [7 empty] | -0.035 | 0.0062 | 0.0356 | 9300.7243 | 0.0384 | 741.1666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | 7.3583 | 8.5042 | 11.2457 | 8033.5884 | 8.4873 | 697.5537 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7123 | 632.5559 | 893.6014 | [7 empty] | -0.0392 | 0.0093 | 0.0403 | 9300.5297 | 0.044 | 741.1675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | 7.3479 | 8.4847 | 11.2242 | 8036.8048 | 8.4457 | 697.875 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7062 | 632.5564 | 893.5849 | [7 empty] | -0.0407 | 0.012 | 0.0424 | 9300.283 | 0.0468 | 741.1676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | 7.3351 | 8.5018 | 11.2287 | 8036.6813 | 8.3991 | 698.2608 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7057 | 632.5513 | 893.5822 | [7 empty] | -0.0393 | 0.0111 | 0.0409 | 9300.3186 | 0.0449 | 741.1664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | 7.333 | 8.5111 | 11.2344 | 8036.8982 | 8.3577 | 698.6287 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6999 | 632.5462 | 893.5828 | [7 empty] | -0.0401 | 0.0101 | 0.0414 | 9300.4731 | 0.0453 | 741.1651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | 7.3225 | 8.5236 | 11.237 | 8037.1116 | 8.3135 | 699.0002 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7064 | 632.5659 | 893.588 | [7 empty] | -0.0436 | 0.0138 | 0.0457 | 9300.1872 | 0.0505 | 741.1698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | 7.3169 | 8.5278 | 11.2366 | 8037.8409 | 8.275 | 699.33 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7325 | 632.5808 | 893.5764 | [7 empty] | -0.037 | 0.0177 | 0.041 | 9299.458 | 0.0459 | 741.1734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | 7.3083 | 8.5585 | 11.2543 | 8036.3433 | 8.2278 | 699.7512 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7256 | 632.5518 | 893.5834 | [7 empty] | -0.0318 | 0.0102 | 0.0333 | 9300.1195 | 0.0369 | 741.1665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | 7.2911 | 8.5649 | 11.248 | 8037.3105 | 8.184 | 700.0983 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7268 | 632.5709 | 893.61 | [7 empty] | -0.0383 | 0.011 | 0.0399 | 9300.2961 | 0.0439 | 741.171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | 7.29 | 8.5555 | 11.2401 | 8039.2452 | 8.1455 | 700.4337 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7573 | 632.6027 | 893.6208 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0157 | 0.0395 | 9299.6632 | 0.0442 | 741.1786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | 7.2821 | 8.579 | 11.2529 | 8038.3319 | 8.102 | 700.8226 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7352 | 632.5613 | 893.6205 | [7 empty] | -0.0329 | 0.0069 | 0.0337 | 9300.5489 | 0.0366 | 741.1687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | 7.2722 | 8.5817 | 11.2486 | 8039.3937 | 8.0615 | 701.1631 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7205 | 632.556 | 893.5898 | [7 empty] | -0.0353 | 0.0106 | 0.0369 | 9300.2243 | 0.0407 | 741.1675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | 7.259 | 8.5918 | 11.2478 | 8039.8263 | 8.0211 | 701.4991 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7445 | 632.5613 | 893.558 | [7 empty] | -0.0257 | 0.015 | 0.0298 | 9299.2975 | 0.0333 | 741.1687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | 7.251 | 8.6042 | 11.2521 | 8039.9127 | 7.9811 | 701.8509 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7493 | 632.6044 | 893.6013 | [7 empty] | -0.0388 | 0.0191 | 0.0432 | 9299.3653 | 0.0483 | 741.179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | 7.2489 | 8.6035 | 11.2502 | 8041.1005 | 7.9407 | 702.2152 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7673 | 632.6207 | 893.6384 | [7 empty] | -0.0386 | 0.017 | 0.0422 | 9299.5965 | 0.0472 | 741.1829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | 7.2309 | 8.5992 | 11.2353 | 8044.0775 | 7.861 | 702.8901 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7355 | 632.5898 | 893.5712 | [7 empty] | -0.0382 | 0.0204 | 0.0433 | 9299.1874 | 0.0484 | 741.1755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | 7.2278 | 8.6071 | 11.2394 | 8043.5835 | 7.8545 | 702.9482 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7426 | 632.5803 | 893.6292 | [7 empty] | -0.0361 | 0.0099 | 0.0374 | 9300.3304 | 0.0411 | 741.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | 7.2233 | 8.6156 | 11.243 | 8043.8886 | 7.8172 | 703.2884 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7376 | 632.5815 | 893.6164 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0122 | 0.0395 | 9300.1283 | 0.0437 | 741.1735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | 7.2959 | 8.6248 | 11.2968 | 8041.533 | 7.8039 | 703.6559 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7422 | 632.5892 | 893.5873 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0177 | 0.0404 | 9299.4225 | 0.0452 | 741.1754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | 7.3995 | 8.6417 | 11.3767 | 8038.4112 | 7.7651 | 704.3823 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7446 | 632.5895 | 893.5903 | [7 empty] | -0.0357 | 0.0173 | 0.0396 | 9299.4465 | 0.0443 | 741.1754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | 7.3679 | 8.6594 | 11.3697 | 8037.8406 | 7.7533 | 704.4044 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7475 | 632.6017 | 893.6042 | [7 empty] | -0.0389 | 0.0181 | 0.0429 | 9299.4807 | 0.0479 | 741.1783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | 7.3603 | 8.695 | 11.392 | 8036.8101 | 7.6754 | 705.1577 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7455 | 632.5652 | 893.6089 | [7 empty] | -0.0294 | 0.009 | 0.0307 | 9300.1642 | 0.0339 | 741.1697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | 7.3423 | 8.7011 | 11.385 | 8037.847 | 7.6334 | 705.5068 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7565 | 632.5919 | 893.5704 | [7 empty] | -0.0306 | 0.02 | 0.0366 | 9298.915 | 0.0407 | 741.176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | 7.3476 | 8.7202 | 11.4031 | 8036.8185 | 7.6011 | 705.8564 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7444 | 632.5851 | 893.6035 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0145 | 0.0381 | 9299.7596 | 0.0425 | 741.1744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | 7.3358 | 8.7324 | 11.4047 | 8037.0554 | 7.5623 | 706.2061 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7427 | 632.5908 | 893.5953 | [7 empty] | -0.0371 | 0.017 | 0.0408 | 9299.5395 | 0.0456 | 741.1757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | 7.2312 | 8.8338 | 11.4161 | 8032.2028 | 7.4883 | 706.6783 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7524 | 632.5898 | 893.6127 | [7 empty] | -0.034 | 0.0139 | 0.0368 | 9299.7719 | 0.041 | 741.1755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | 7.2259 | 8.8232 | 11.4045 | 8034.34 | 7.4524 | 707.0001 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7326 | 632.5694 | 893.5865 | [7 empty] | -0.0343 | 0.0136 | 0.0369 | 9299.8239 | 0.0411 | 741.1707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | 7.1392 | 8.9399 | 11.4407 | 8027.3526 | 7.3912 | 707.4467 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7625 | 632.5956 | 893.5582 | [7 empty] | -0.0287 | 0.0223 | 0.0363 | 9298.5663 | 0.0401 | 741.1769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | 7.1273 | 8.9546 | 11.4448 | 8027.2754 | 7.3566 | 707.7679 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6973 | 632.5555 | 893.5406 | [7 empty] | -0.0414 | 0.0182 | 0.0452 | 9299.5771 | 0.0504 | 741.1673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | 7.1231 | 8.9161 | 11.4121 | 8032.1386 | 7.3146 | 708.123 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6803 | 632.5049 | 893.5498 | [7 empty] | -0.0339 | 0.0058 | 0.0344 | 9300.7263 | 0.037 | 741.1553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | 7.1078 | 8.8821 | 11.376 | 8037.0095 | 7.2674 | 708.4996 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7159 | 632.5258 | 893.569 | [7 empty] | -0.0272 | 0.0065 | 0.028 | 9300.3676 | 0.0305 | 741.1603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | 7.0988 | 8.8898 | 11.3764 | 8037.5448 | 7.2318 | 708.8369 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7367 | 632.5793 | 893.6409 | [7 empty] | -0.0387 | 0.0084 | 0.0396 | 9300.6237 | 0.0431 | 741.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | 7.0963 | 8.959 | 11.4289 | 8031.8681 | 7.2099 | 709.1398 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7319 | 632.5714 | 893.6127 | [7 empty] | -0.0366 | 0.0105 | 0.0381 | 9300.2815 | 0.042 | 741.1711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | 7.0889 | 8.9181 | 11.3923 | 8036.9606 | 7.1705 | 709.46 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7533 | 632.5991 | 893.637 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0128 | 0.0398 | 9300.0622 | 0.0442 | 741.1777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | 7.0823 | 9.0505 | 11.4922 | 8025.533 | 7.1516 | 709.8101 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7283 | 632.561 | 893.6024 | [7 empty] | -0.0345 | 0.0097 | 0.0358 | 9300.2945 | 0.0394 | 741.1687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | 7.0732 | 9.0698 | 11.5018 | 8025.1737 | 7.1118 | 710.2162 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.744 | 632.597 | 893.6254 | [7 empty] | -0.0401 | 0.0143 | 0.0426 | 9299.9802 | 0.0473 | 741.1772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | 7.1512 | 8.9924 | 11.4892 | 8030.7172 | 7.1018 | 710.4942 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7322 | 632.5786 | 893.5969 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0144 | 0.0403 | 9299.8735 | 0.0449 | 741.1728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | 7.1466 | 9.007 | 11.4978 | 8030.5768 | 7.0657 | 710.8747 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.722 | 632.5607 | 893.6285 | [7 empty] | -0.0384 | 0.0063 | 0.0389 | 9300.8485 | 0.0418 | 741.1686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | 7.2412 | 8.9146 | 11.485 | 8036.9154 | 7.0639 | 711.1282 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7162 | 632.5541 | 893.5792 | [7 empty] | -0.0358 | 0.0117 | 0.0377 | 9300.1054 | 0.0417 | 741.167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | 7.2174 | 8.9304 | 11.4823 | 8037.2326 | 7.0237 | 711.4836 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7522 | 632.5972 | 893.5808 | [7 empty] | -0.0344 | 0.02 | 0.0398 | 9299.0675 | 0.0445 | 741.1773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | 7.2086 | 8.9532 | 11.4945 | 8037.5073 | 6.9536 | 712.2348 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7448 | 632.5928 | 893.6088 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0155 | 0.0407 | 9299.7344 | 0.0454 | 741.1762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | 7.197 | 8.9428 | 11.4791 | 8039.9156 | 6.915 | 712.5933 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7147 | 632.5436 | 893.5616 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0117 | 0.0344 | 9299.9635 | 0.0382 | 741.1645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | 7.1895 | 8.9456 | 11.4766 | 8040.9242 | 6.8799 | 712.9508 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7418 | 632.5873 | 893.582 | [7 empty] | -0.0357 | 0.018 | 0.04 | 9299.3593 | 0.0447 | 741.1749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | 7.1973 | 8.9518 | 11.4863 | 8040.0508 | 6.8842 | 712.9436 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7208 | 632.5704 | 893.579 | [7 empty] | -0.0388 | 0.0154 | 0.0417 | 9299.7965 | 0.0464 | 741.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | 7.1855 | 9.0917 | 11.5883 | 8028.1682 | 6.8677 | 713.287 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.753 | 632.5943 | 893.6042 | [7 empty] | -0.0346 | 0.0161 | 0.0382 | 9299.5368 | 0.0427 | 741.1766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | 7.1694 | 9.1153 | 11.597 | 8027.5337 | 6.832 | 713.6557 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7396 | 632.577 | 893.6097 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0119 | 0.0371 | 9300.0548 | 0.0411 | 741.1725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | 7.1618 | 9.2373 | 11.6884 | 8017.2006 | 6.8183 | 713.9763 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7247 | 632.5718 | 893.578 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0157 | 0.0407 | 9299.7134 | 0.0454 | 741.1712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | 7.1273 | 9.1414 | 11.5915 | 8028.489 | 6.7587 | 714.3526 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7574 | 632.5817 | 893.6071 | [7 empty] | -0.0294 | 0.0126 | 0.032 | 9299.7405 | 0.0357 | 741.1736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | 7.0636 | 9.1778 | 11.5813 | 8028.0168 | 6.7158 | 714.6421 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.739 | 632.5795 | 893.5889 | [7 empty] | -0.0349 | 0.0154 | 0.0381 | 9299.639 | 0.0426 | 741.1731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | 7.0306 | 9.1013 | 11.5006 | 8037.5416 | 6.6558 | 715.0603 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6915 | 632.5333 | 893.6248 | [7 empty] | -0.0421 | 0.0018 | 0.0421 | 9301.5396 | 0.0436 | 741.1621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | 6.9367 | 9.1361 | 11.4711 | 8038.2095 | 6.6031 | 715.3431 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7181 | 632.554 | 893.5812 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0113 | 0.037 | 9300.1247 | 0.0409 | 741.167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | 6.9247 | 9.1567 | 11.4803 | 8038.1768 | 6.5567 | 715.8707 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7001 | 632.5401 | 893.5557 | [7 empty] | -0.0367 | 0.0124 | 0.0387 | 9300.0664 | 0.0429 | 741.1637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | 6.9204 | 9.1539 | 11.4755 | 8038.5636 | 6.5552 | 715.8651 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7065 | 632.5566 | 893.5717 | [7 empty] | -0.0399 | 0.0138 | 0.0422 | 9300.0328 | 0.0468 | 741.1676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | 6.9209 | 9.149 | 11.4718 | 8039.7308 | 6.533 | 716.1174 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6796 | 632.5358 | 893.5243 | [7 empty] | -0.0416 | 0.0166 | 0.0448 | 9299.7773 | 0.0499 | 741.1627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | 7.0434 | 9.1763 | 11.5678 | 8034.7281 | 6.5327 | 716.6945 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7093 | 632.5225 | 893.6084 | [7 empty] | -0.0311 | 0.0006 | 0.0311 | 9301.2174 | 0.032 | 741.1595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | 7.1579 | 9.2052 | 11.6606 | 8029.7672 | 6.5345 | 717.2399 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7048 | 632.5306 | 893.5744 | [7 empty] | -0.0332 | 0.0074 | 0.0341 | 9300.5108 | 0.0371 | 741.1614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | 7.1537 | 9.2136 | 11.6648 | 8030.5975 | 6.4924 | 717.7577 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7036 | 632.5356 | 893.5778 | [7 empty] | -0.0353 | 0.0081 | 0.0363 | 9300.5078 | 0.0395 | 741.1626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | 7.1426 | 9.2232 | 11.6655 | 8030.8138 | 6.4691 | 718.0153 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7106 | 632.5634 | 893.6173 | [7 empty] | -0.0429 | 0.009 | 0.0438 | 9300.7215 | 0.0476 | 741.1692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | 7.132 | 9.2762 | 11.701 | 8027.6778 | 6.4331 | 718.5262 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7429 | 632.576 | 893.5981 | [7 empty] | -0.0329 | 0.0131 | 0.0354 | 9299.8204 | 0.0395 | 741.1722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | 7.1224 | 9.2802 | 11.6983 | 8028.3288 | 6.4109 | 718.7735 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7672 | 632.5935 | 893.6068 | [7 empty] | -0.029 | 0.015 | 0.0327 | 9299.444 | 0.0365 | 741.1764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | 6.9736 | 9.3015 | 11.6254 | 8032.5751 | 6.3241 | 719.2323 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7128 | 632.5641 | 893.6011 | [7 empty] | -0.0413 | 0.0113 | 0.0428 | 9300.3899 | 0.047 | 741.1694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | 6.9576 | 9.3199 | 11.6305 | 8032.1427 | 6.3014 | 719.4925 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7579 | 632.5947 | 893.6091 | [7 empty] | -0.0331 | 0.0153 | 0.0365 | 9299.5695 | 0.0408 | 741.1767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | 6.8245 | 9.3109 | 11.5441 | 8038.5101 | 6.2219 | 719.8875 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7195 | 632.5623 | 893.6392 | [7 empty] | -0.0404 | 0.0054 | 0.0408 | 9301.046 | 0.0434 | 741.169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | 6.8215 | 9.318 | 11.548 | 8038.5461 | 6.2062 | 720.098 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7321 | 632.5699 | 893.6371 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0069 | 0.0382 | 9300.7532 | 0.0413 | 741.1708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | 6.809 | 9.3325 | 11.5524 | 8038.8914 | 6.1706 | 720.5489 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7225 | 632.5534 | 893.6057 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0077 | 0.0356 | 9300.537 | 0.0387 | 741.1669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | 6.8024 | 9.341 | 11.5554 | 8039.0184 | 6.1515 | 720.7971 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7571 | 632.599 | 893.5731 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0213 | 0.0389 | 9298.8459 | 0.0433 | 741.1777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | 6.777 | 9.3629 | 11.5582 | 8039.1341 | 6.1129 | 721.2578 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7559 | 632.5872 | 893.5942 | [7 empty] | -0.0309 | 0.0157 | 0.0346 | 9299.4331 | 0.0387 | 741.1749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | 6.7773 | 9.3574 | 11.5538 | 8040.2462 | 6.0965 | 721.4709 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7289 | 632.563 | 893.6467 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0041 | 0.0376 | 9301.0719 | 0.0398 | 741.1691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | 6.77 | 9.3602 | 11.5519 | 8041.4349 | 6.0641 | 721.8969 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.712 | 632.5452 | 893.6208 | [7 empty] | -0.0373 | 0.0042 | 0.0375 | 9301.0572 | 0.0398 | 741.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | 6.7597 | 9.3517 | 11.5389 | 8043.2105 | 6.0427 | 722.1245 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7321 | 632.5437 | 893.5612 | [7 empty] | -0.0256 | 0.011 | 0.0279 | 9299.7664 | 0.0311 | 741.1645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | 6.7448 | 9.3315 | 11.5139 | 8046.7933 | 6.0034 | 722.5574 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7181 | 632.5469 | 893.5632 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0121 | 0.0343 | 9299.9041 | 0.0382 | 741.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | 6.7424 | 9.3249 | 11.5071 | 8048.1352 | 5.9855 | 722.7869 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7416 | 632.5667 | 893.5666 | [7 empty] | -0.0289 | 0.0153 | 0.0327 | 9299.4024 | 0.0365 | 741.17 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | 6.7409 | 9.4805 | 11.6327 | 8034.9997 | 5.9863 | 723.2168 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7255 | 632.5679 | 893.5803 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0144 | 0.039 | 9299.809 | 0.0435 | 741.1703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | 6.7258 | 9.4963 | 11.6369 | 8034.7505 | 5.9676 | 723.4678 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7076 | 632.5384 | 893.5688 | [7 empty] | -0.034 | 0.0098 | 0.0354 | 9300.2554 | 0.039 | 741.1633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | 6.713 | 9.6749 | 11.7757 | 8020.0452 | 5.97 | 723.9286 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7171 | 632.5448 | 893.5837 | [7 empty] | -0.0331 | 0.0089 | 0.0343 | 9300.3268 | 0.0376 | 741.1648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | 6.7148 | 9.676 | 11.7777 | 8020.5091 | 5.9569 | 724.1464 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.714 | 632.5535 | 893.5455 | [7 empty] | -0.0346 | 0.0163 | 0.0382 | 9299.5171 | 0.0427 | 741.1669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | 6.699 | 9.6985 | 11.7871 | 8020.315 | 5.9266 | 724.6163 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7034 | 632.5516 | 893.5465 | [7 empty] | -0.0382 | 0.0162 | 0.0415 | 9299.6804 | 0.0463 | 741.1664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | 6.6954 | 9.6992 | 11.7857 | 8021.0029 | 5.9118 | 724.8385 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6945 | 632.552 | 893.5875 | [7 empty] | -0.0442 | 0.0111 | 0.0455 | 9300.5268 | 0.0498 | 741.1665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | 6.6828 | 9.7166 | 11.7929 | 8021.0871 | 5.8842 | 725.282 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7073 | 632.5275 | 893.5863 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0049 | 0.0324 | 9300.7521 | 0.0348 | 741.1607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | 6.6656 | 9.7308 | 11.7948 | 8022.2731 | 5.8418 | 725.9513 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7106 | 632.5383 | 893.5781 | [7 empty] | -0.0334 | 0.0084 | 0.0344 | 9300.395 | 0.0377 | 741.1633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | 6.6613 | 9.741 | 11.8008 | 8022.1057 | 5.83 | 726.1683 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7176 | 632.5668 | 893.5883 | [7 empty] | -0.0395 | 0.0134 | 0.0417 | 9300.0584 | 0.0462 | 741.17 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | 6.6417 | 9.7613 | 11.8065 | 8022.156 | 5.8027 | 726.6112 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7089 | 632.5313 | 893.5893 | [7 empty] | -0.0327 | 0.0053 | 0.0331 | 9300.7298 | 0.0356 | 741.1616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | 6.6277 | 9.6306 | 11.6908 | 8035.2313 | 5.7554 | 726.8502 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7121 | 632.5403 | 893.592 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0069 | 0.0349 | 9300.6028 | 0.0378 | 741.1638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | 6.6179 | 9.6428 | 11.6953 | 8035.5733 | 5.7326 | 727.2521 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.692 | 632.5287 | 893.6032 | [7 empty] | -0.0393 | 0.0036 | 0.0395 | 9301.2088 | 0.0416 | 741.161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | 6.6167 | 9.6391 | 11.6916 | 8035.9969 | 5.7305 | 727.2674 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6891 | 632.5253 | 893.5681 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0077 | 0.0382 | 9300.6485 | 0.0414 | 741.1602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | 6.6072 | 9.5286 | 11.5953 | 8047.0505 | 5.6905 | 727.4927 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7119 | 632.5552 | 893.6027 | [7 empty] | -0.0392 | 0.009 | 0.0402 | 9300.5667 | 0.0438 | 741.1673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | 6.5948 | 9.5615 | 11.6152 | 8045.6468 | 5.6707 | 727.9198 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6952 | 632.5304 | 893.5652 | [7 empty] | -0.0364 | 0.009 | 0.0375 | 9300.448 | 0.041 | 741.1614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | 6.6789 | 9.6227 | 11.7134 | 8039.1724 | 5.6806 | 728.5696 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6959 | 632.511 | 893.5289 | [7 empty] | -0.0284 | 0.0094 | 0.0299 | 9300.0772 | 0.0331 | 741.1568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | 6.7607 | 9.6581 | 11.7892 | 8035.0257 | 5.6881 | 729.1744 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7012 | 632.5327 | 893.6115 | [7 empty] | -0.0374 | 0.003 | 0.0375 | 9301.2006 | 0.0393 | 741.1619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | 6.7739 | 9.6392 | 11.7814 | 8036.2776 | 5.6894 | 729.1616 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7051 | 632.5298 | 893.5103 | [7 empty] | -0.0292 | 0.0159 | 0.0332 | 9299.3393 | 0.0371 | 741.1612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | 6.6642 | 9.7701 | 11.8265 | 8028.8794 | 5.6638 | 729.5001 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6754 | 632.5155 | 893.5609 | [7 empty] | -0.0395 | 0.007 | 0.0401 | 9300.8166 | 0.0432 | 741.1578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | 6.6421 | 9.773 | 11.8165 | 8030.4531 | 5.6388 | 729.8949 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6914 | 632.5211 | 893.5532 | [7 empty] | -0.0344 | 0.0086 | 0.0355 | 9300.4156 | 0.0388 | 741.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | 6.5384 | 9.888 | 11.8543 | 8024.262 | 5.6174 | 730.2087 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6652 | 632.5023 | 893.5273 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0089 | 0.0387 | 9300.5172 | 0.0423 | 741.1547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | 6.5253 | 9.8926 | 11.8508 | 8025.3101 | 5.5984 | 730.5713 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7009 | 632.5418 | 893.5709 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0107 | 0.0392 | 9300.312 | 0.0431 | 741.1641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | 6.6107 | 9.9093 | 11.9119 | 8021.7762 | 5.6202 | 730.8202 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7217 | 632.5541 | 893.606 | [7 empty] | -0.0353 | 0.0079 | 0.0361 | 9300.5396 | 0.0393 | 741.167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | 6.6065 | 9.8818 | 11.8868 | 8025.4418 | 5.597 | 731.1881 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6915 | 632.5159 | 893.5833 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0033 | 0.0348 | 9301.0484 | 0.0367 | 741.1579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | 6.7289 | 9.9012 | 11.9714 | 8020.434 | 5.6342 | 731.4208 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7203 | 632.5499 | 893.6168 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0054 | 0.0357 | 9300.8213 | 0.0382 | 741.166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | 6.7063 | 9.9135 | 11.9688 | 8021.2918 | 5.6126 | 731.8544 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7305 | 632.5801 | 893.5896 | [7 empty] | -0.0384 | 0.0158 | 0.0415 | 9299.7331 | 0.0463 | 741.1732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | 6.695 | 9.776 | 11.8488 | 8034.7136 | 5.5676 | 732.0883 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7243 | 632.5517 | 893.6125 | [7 empty] | -0.0339 | 0.0063 | 0.0345 | 9300.6712 | 0.0373 | 741.1665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | 6.6915 | 9.8093 | 11.8742 | 8033.0055 | 5.559 | 732.5038 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7271 | 632.5726 | 893.6279 | [7 empty] | -0.0397 | 0.009 | 0.0407 | 9300.5953 | 0.0444 | 741.1714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | 6.6702 | 9.7001 | 11.7722 | 8044.1864 | 5.5179 | 732.7348 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7377 | 632.5848 | 893.5906 | [7 empty] | -0.037 | 0.0164 | 0.0405 | 9299.6016 | 0.0452 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | 6.6491 | 9.7334 | 11.7877 | 8042.954 | 5.5049 | 733.1224 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.71 | 632.5386 | 893.5989 | [7 empty] | -0.0349 | 0.0057 | 0.0354 | 9300.7803 | 0.038 | 741.1633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | 6.5381 | 9.8583 | 11.8294 | 8036.1614 | 5.4859 | 733.4485 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6976 | 632.5381 | 893.561 | [7 empty] | -0.0374 | 0.0113 | 0.0391 | 9300.2229 | 0.0431 | 741.1632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | 6.5194 | 9.8713 | 11.8298 | 8036.6497 | 5.4711 | 733.8213 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6735 | 632.4971 | 893.5577 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0032 | 0.0349 | 9301.0696 | 0.0367 | 741.1535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | 6.4142 | 9.9942 | 11.8755 | 8029.8389 | 5.4591 | 734.1311 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.704 | 632.5391 | 893.592 | [7 empty] | -0.037 | 0.007 | 0.0376 | 9300.7098 | 0.0407 | 741.1635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | 6.4046 | 10.0257 | 11.8968 | 8028.4018 | 5.4535 | 734.5094 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6968 | 632.5191 | 893.5459 | [7 empty] | -0.0314 | 0.0089 | 0.0326 | 9300.2536 | 0.0359 | 741.1587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | 6.4756 | 9.9361 | 11.86 | 8034.8228 | 5.4464 | 734.7385 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7277 | 632.5679 | 893.6047 | [7 empty] | -0.0369 | 0.011 | 0.0385 | 9300.2352 | 0.0424 | 741.1703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | 6.4717 | 9.9453 | 11.8656 | 8035.0386 | 5.4388 | 735.0628 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7169 | 632.5677 | 893.6124 | [7 empty] | -0.0414 | 0.0104 | 0.0427 | 9300.4953 | 0.0467 | 741.1703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | 6.5555 | 9.856 | 11.837 | 8041.0067 | 5.4384 | 735.2871 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7158 | 632.5468 | 893.5814 | [7 empty] | -0.034 | 0.0097 | 0.0354 | 9300.2678 | 0.0389 | 741.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | 6.5398 | 9.8615 | 11.8329 | 8041.9653 | 5.4261 | 735.6251 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.735 | 632.545 | 893.5949 | [7 empty] | -0.0268 | 0.0066 | 0.0276 | 9300.3355 | 0.0302 | 741.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | 6.5349 | 9.9853 | 11.9336 | 8031.9204 | 5.4487 | 735.9348 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6904 | 632.527 | 893.5496 | [7 empty] | -0.0363 | 0.0105 | 0.0378 | 9300.2671 | 0.0417 | 741.1606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | 6.523 | 10.0036 | 11.9424 | 8031.6394 | 5.442 | 736.2765 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6927 | 632.5339 | 893.5831 | [7 empty] | -0.0393 | 0.0075 | 0.0401 | 9300.7501 | 0.0433 | 741.1622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | 6.5135 | 10.1209 | 12.0357 | 8022.4057 | 5.4629 | 736.5992 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6826 | 632.5261 | 893.5536 | [7 empty] | -0.0394 | 0.0101 | 0.0407 | 9300.4389 | 0.0445 | 741.1604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | 6.5004 | 10.1105 | 12.0199 | 8024.7698 | 5.449 | 736.9594 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7153 | 632.5376 | 893.5477 | [7 empty] | -0.0296 | 0.0122 | 0.032 | 9299.7955 | 0.0357 | 741.1631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | 6.4975 | 10.112 | 12.0195 | 8026.7152 | 5.4365 | 737.658 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6768 | 632.5081 | 893.531 | [7 empty] | -0.0351 | 0.0093 | 0.0363 | 9300.368 | 0.0398 | 741.1561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | 6.4764 | 10.1197 | 12.0147 | 8027.7239 | 5.4264 | 738.0224 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6595 | 632.4718 | 893.5447 | [7 empty] | -0.0321 | -0.0004 | 0.0321 | 9301.3786 | 0.0327 | 741.1475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | 6.4738 | 10.1138 | 12.0083 | 8028.311 | 5.4241 | 738.0147 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6828 | 632.5116 | 893.5389 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0087 | 0.0353 | 9300.3943 | 0.0387 | 741.1569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | 6.4659 | 10.1615 | 12.0442 | 8025.3399 | 5.4296 | 738.3698 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6586 | 632.4886 | 893.5531 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0025 | 0.0379 | 9301.2784 | 0.0396 | 741.1514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | 6.4343 | 10.1954 | 12.0559 | 8024.3335 | 5.4246 | 738.7223 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7027 | 632.5197 | 893.5607 | [7 empty] | -0.0301 | 0.0068 | 0.0309 | 9300.4534 | 0.0336 | 741.1588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | 6.4166 | 10.2052 | 12.0548 | 8024.8752 | 5.4186 | 739.0247 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6626 | 632.4981 | 893.5409 | [7 empty] | -0.0383 | 0.0062 | 0.0388 | 9300.8605 | 0.0417 | 741.1537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | 6.405 | 10.2105 | 12.0532 | 8025.6674 | 5.4134 | 739.3403 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6859 | 632.5228 | 893.5387 | [7 empty] | -0.0362 | 0.0113 | 0.038 | 9300.1792 | 0.0419 | 741.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | 6.3919 | 10.2303 | 12.063 | 8025.2416 | 5.4123 | 739.6624 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6594 | 632.5004 | 893.5413 | [7 empty] | -0.0402 | 0.0068 | 0.0408 | 9300.8656 | 0.0439 | 741.1543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | 6.378 | 10.242 | 12.0656 | 8026.2712 | 5.4075 | 740.2348 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6797 | 632.4948 | 893.5477 | [7 empty] | -0.0311 | 0.0037 | 0.0313 | 9300.8543 | 0.0333 | 741.1529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | 6.3495 | 10.2563 | 12.0627 | 8027.6627 | 5.4004 | 740.8575 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6974 | 632.5158 | 893.5442 | [7 empty] | -0.0301 | 0.0083 | 0.0312 | 9300.2686 | 0.0343 | 741.1579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | 6.3343 | 10.2764 | 12.0718 | 8027.2609 | 5.4009 | 741.1721 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6838 | 632.5023 | 893.5597 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0037 | 0.0326 | 9300.9118 | 0.0345 | 741.1547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | 6.3315 | 10.2795 | 12.0729 | 8027.8813 | 5.4006 | 741.4545 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6772 | 632.4901 | 893.5212 | [7 empty] | -0.0292 | 0.0063 | 0.0299 | 9300.4674 | 0.0325 | 741.1518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | 6.3193 | 10.292 | 12.0772 | 8028.0327 | 5.4006 | 741.762 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6714 | 632.5054 | 893.5082 | [7 empty] | -0.0351 | 0.012 | 0.0371 | 9300.0476 | 0.0411 | 741.1555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | 6.3003 | 10.2939 | 12.0689 | 8029.3248 | 5.396 | 742.0694 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.614 | 632.4385 | 893.5079 | [7 empty] | -0.0381 | -0.0011 | 0.0381 | 9301.7148 | 0.0385 | 741.1395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | 6.2939 | 10.2956 | 12.067 | 8030.232 | 5.3954 | 742.3704 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.66 | 632.4872 | 893.5508 | [7 empty] | -0.0367 | 0.0024 | 0.0368 | 9301.2433 | 0.0385 | 741.1511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | 6.1935 | 10.4024 | 12.1066 | 8025.1387 | 5.4003 | 742.7789 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6375 | 632.4807 | 893.5852 | [7 empty] | -0.0456 | -0.0028 | 0.0456 | 9302.2227 | 0.0454 | 741.1496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | 6.1896 | 10.4112 | 12.1121 | 8025.3279 | 5.4034 | 743.0732 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.653 | 632.4917 | 893.5052 | [7 empty] | -0.0381 | 0.01 | 0.0394 | 9300.4069 | 0.0432 | 741.1522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | 6.0902 | 10.5174 | 12.1535 | 8020.3006 | 5.4128 | 743.4891 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6496 | 632.491 | 893.5108 | [7 empty] | -0.0396 | 0.0092 | 0.0406 | 9300.5577 | 0.0443 | 741.152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | 6.0764 | 10.5328 | 12.1598 | 8020.2304 | 5.4165 | 743.7844 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6478 | 632.4793 | 893.4929 | [7 empty] | -0.0359 | 0.009 | 0.037 | 9300.4316 | 0.0405 | 741.1492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | 6.1338 | 10.4557 | 12.1221 | 8026.1272 | 5.4105 | 744.12 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6912 | 632.5121 | 893.5287 | [7 empty] | -0.0305 | 0.0099 | 0.0321 | 9300.106 | 0.0355 | 741.157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | 6.1214 | 10.4713 | 12.1293 | 8025.9474 | 5.415 | 744.4014 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6895 | 632.5256 | 893.5139 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0151 | 0.0374 | 9299.6401 | 0.0418 | 741.1602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | 6.187 | 10.4142 | 12.1134 | 8029.8019 | 5.4187 | 744.7185 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6653 | 632.4955 | 893.5286 | [7 empty] | -0.0358 | 0.0071 | 0.0365 | 9300.6453 | 0.0395 | 741.1531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | 6.1651 | 10.5164 | 12.1903 | 8022.3131 | 5.4471 | 744.9833 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6841 | 632.507 | 893.5439 | [7 empty] | -0.0327 | 0.0069 | 0.0334 | 9300.544 | 0.0363 | 741.1558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | 6.162 | 10.5335 | 12.2035 | 8021.7123 | 5.4554 | 745.2596 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6719 | 632.49 | 893.5809 | [7 empty] | -0.0346 | -0.0016 | 0.0347 | 9301.6246 | 0.0347 | 741.1518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | 6.1513 | 10.6423 | 12.2922 | 8013.7183 | 5.492 | 745.6554 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6863 | 632.5123 | 893.5261 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0105 | 0.034 | 9300.108 | 0.0376 | 741.1571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | 6.1388 | 10.6471 | 12.29 | 8014.4286 | 5.4946 | 745.9142 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6805 | 632.5182 | 893.5909 | [7 empty] | -0.04 | 0.0033 | 0.0402 | 9301.2718 | 0.0422 | 741.1585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | 6.1313 | 10.6564 | 12.2943 | 8014.5746 | 5.5001 | 746.1679 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7011 | 632.5364 | 893.5441 | [7 empty] | -0.0346 | 0.013 | 0.037 | 9299.9 | 0.0411 | 741.1628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | 6.1051 | 10.6717 | 12.2946 | 8015.181 | 5.5059 | 746.5638 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6931 | 632.5213 | 893.5509 | [7 empty] | -0.0337 | 0.0089 | 0.0349 | 9300.3506 | 0.0382 | 741.1592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | 6.0949 | 10.6836 | 12.2999 | 8015.1933 | 5.5122 | 746.8189 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7232 | 632.5435 | 893.5516 | [7 empty] | -0.0285 | 0.0127 | 0.0312 | 9299.6908 | 0.0348 | 741.1645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | 6.0891 | 10.6877 | 12.3006 | 8015.7277 | 5.5174 | 747.0717 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6719 | 632.4766 | 893.5413 | [7 empty] | -0.0285 | 0.0006 | 0.0285 | 9301.1076 | 0.0294 | 741.1486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | 6.071 | 10.7035 | 12.3053 | 8014.9435 | 5.5182 | 747.0782 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6458 | 632.4713 | 893.5361 | [7 empty] | -0.0368 | 0.0013 | 0.0368 | 9301.3778 | 0.0381 | 741.1473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | 6.0769 | 10.7018 | 12.3068 | 8014.8999 | 5.519 | 747.0755 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6544 | 632.5067 | 893.5414 | [7 empty] | -0.044 | 0.0085 | 0.0448 | 9300.8219 | 0.0485 | 741.1558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | 6.0486 | 10.7192 | 12.308 | 8016.0489 | 5.5321 | 747.7031 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.682 | 632.5041 | 893.5574 | [7 empty] | -0.0334 | 0.0045 | 0.0337 | 9300.8619 | 0.036 | 741.1551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | 6.042 | 10.7326 | 12.3164 | 8015.7731 | 5.5406 | 747.9406 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7045 | 632.5464 | 893.5507 | [7 empty] | -0.0365 | 0.0143 | 0.0392 | 9299.8289 | 0.0436 | 741.1652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | 6.0222 | 10.7433 | 12.3161 | 8016.4765 | 5.5486 | 748.3005 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6597 | 632.486 | 893.479 | [7 empty] | -0.0324 | 0.0119 | 0.0345 | 9299.9433 | 0.0383 | 741.1508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | 6.0059 | 10.762 | 12.3244 | 8016.0852 | 5.5576 | 748.5539 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7129 | 632.5479 | 893.5822 | [7 empty] | -0.0355 | 0.01 | 0.0369 | 9300.2948 | 0.0406 | 741.1655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | 5.9835 | 10.7719 | 12.3222 | 8016.5722 | 5.5622 | 748.7849 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7319 | 632.579 | 893.6266 | [7 empty] | -0.0397 | 0.0104 | 0.041 | 9300.4184 | 0.045 | 741.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | 5.9723 | 10.7867 | 12.3297 | 8016.578 | 5.5739 | 749.1156 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7318 | 632.5663 | 893.6011 | [7 empty] | -0.0346 | 0.0109 | 0.0363 | 9300.1481 | 0.0401 | 741.1699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | 5.962 | 10.8032 | 12.3391 | 8016.1392 | 5.5838 | 749.3474 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7334 | 632.5573 | 893.6238 | [7 empty] | -0.0327 | 0.0056 | 0.0332 | 9300.6917 | 0.0357 | 741.1678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | 5.9472 | 10.8123 | 12.3399 | 8016.7821 | 5.5941 | 749.6902 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6844 | 632.5281 | 893.5808 | [7 empty] | -0.0408 | 0.0068 | 0.0413 | 9300.8877 | 0.0445 | 741.1608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | 5.9219 | 10.835 | 12.3478 | 8016.5274 | 5.6066 | 750.0184 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7353 | 632.5636 | 893.603 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0099 | 0.034 | 9300.1899 | 0.0375 | 741.1693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | 5.899 | 10.8531 | 12.3527 | 8016.6462 | 5.619 | 750.3604 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7316 | 632.5565 | 893.6512 | [7 empty] | -0.0347 | 0.0018 | 0.0347 | 9301.2302 | 0.0361 | 741.1676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | 5.8877 | 10.8685 | 12.3608 | 8016.252 | 5.6287 | 750.5648 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7592 | 632.5967 | 893.6257 | [7 empty] | -0.0341 | 0.0135 | 0.0367 | 9299.828 | 0.0409 | 741.1771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | 5.8581 | 10.8966 | 12.3715 | 8016.4881 | 5.6538 | 751.1789 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7457 | 632.5848 | 893.6306 | [7 empty] | -0.0362 | 0.0106 | 0.0377 | 9300.2525 | 0.0416 | 741.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | 5.8327 | 10.9277 | 12.3869 | 8015.4524 | 5.6703 | 751.4804 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7434 | 632.567 | 893.6324 | [7 empty] | -0.0321 | 0.0063 | 0.0327 | 9300.5915 | 0.0354 | 741.1701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | 5.8139 | 10.9449 | 12.3932 | 8015.3968 | 5.6836 | 751.7755 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.715 | 632.5505 | 893.6208 | [7 empty] | -0.0377 | 0.0053 | 0.0381 | 9300.9431 | 0.0407 | 741.1662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | 5.7423 | 11.0169 | 12.4236 | 8012.1961 | 5.7054 | 752.0489 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7396 | 632.5705 | 893.6262 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0081 | 0.0351 | 9300.4606 | 0.0384 | 741.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | 5.7286 | 11.0372 | 12.4353 | 8011.6584 | 5.7207 | 752.3219 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7247 | 632.5588 | 893.6146 | [7 empty] | -0.036 | 0.0076 | 0.0368 | 9300.593 | 0.04 | 741.1681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | 5.7052 | 11.0557 | 12.441 | 8011.5935 | 5.7347 | 752.6073 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7565 | 632.5706 | 893.6265 | [7 empty] | -0.0277 | 0.0074 | 0.0286 | 9300.2823 | 0.0315 | 741.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | 5.6333 | 11.1314 | 12.4756 | 8008.2939 | 5.763 | 752.9451 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7119 | 632.5346 | 893.5834 | [7 empty] | -0.0322 | 0.0068 | 0.0329 | 9300.5373 | 0.0357 | 741.1624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | 5.6161 | 11.1573 | 12.491 | 8007.3569 | 5.7804 | 753.2052 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7162 | 632.5529 | 893.5736 | [7 empty] | -0.0352 | 0.0122 | 0.0372 | 9300.023 | 0.0413 | 741.1667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | 5.5976 | 11.1707 | 12.4947 | 8007.5145 | 5.7937 | 753.467 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7141 | 632.5411 | 893.5583 | [7 empty] | -0.0317 | 0.0116 | 0.0338 | 9299.9478 | 0.0375 | 741.1639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | 5.5799 | 11.1943 | 12.5079 | 8007.0053 | 5.8142 | 753.8018 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7172 | 632.5582 | 893.5961 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0104 | 0.039 | 9300.3415 | 0.0429 | 741.168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | 5.5483 | 11.2301 | 12.5259 | 8005.8612 | 5.8372 | 754.1304 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7032 | 632.5482 | 893.5679 | [7 empty] | -0.0386 | 0.0125 | 0.0405 | 9300.1316 | 0.0448 | 741.1656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | 5.5163 | 11.2696 | 12.5473 | 8004.4583 | 5.8627 | 754.4746 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.6945 | 632.5191 | 893.5664 | [7 empty] | -0.0334 | 0.0062 | 0.034 | 9300.6558 | 0.0367 | 741.1587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | 5.5215 | 11.2683 | 12.5484 | 8004.3937 | 5.8626 | 754.4678 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.707 | 632.5404 | 893.5801 | [7 empty] | -0.0355 | 0.0088 | 0.0366 | 9300.4382 | 0.04 | 741.1638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | 5.4505 | 11.3806 | 12.6185 | 7999.078 | 5.9274 | 755.182 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7058 | 632.5568 | 893.5955 | [7 empty] | -0.0416 | 0.0106 | 0.0429 | 9300.4747 | 0.047 | 741.1677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | 5.3989 | 11.4283 | 12.6394 | 7997.9943 | 5.9627 | 755.6666 | [5 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | 741.1627 |  |  |  |  | 602.7096 | 632.5358 | 893.5983 | [7 empty] | -0.0342 | 0.0051 | 0.0346 | 9300.8168 | 0.0371 | 741.1627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.2251 | -0.2029 | 0.2922 | 11507.8763 | 0.959 | [6 empty] | 0.0084 | 0.0044 | 0.0006 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0061 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.4877 | 0.5241 | 0.9958 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2887 | 0.3472 | 24141.0349 | 0.6392 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.9551 | 0.1665 | 1.8628 | 4628.5919 | 4.2655 | [6 empty] | 0.0395 | 0.0205 | 0.0026 | [5 empty] | 0.0974 | 0.0283 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.4876 | 0.5239 | 0.9959 | [7 empty] | -0.1625 | -0.289 | 0.4102 | 24181.867 | 0.7083 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.3998 | 0.9194 | 5.2029 | 2244.3827 | 9.2721 | [6 empty] | 0.1076 | 0.056 | 0.0071 | [5 empty] | 0.2655 | 0.0773 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.4875 | 0.5239 | 0.9958 | [7 empty] | -0.1628 | -0.2889 | 0.5635 | 24186.6812 | 0.9344 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.6755 | 2.0837 | 10.2806 | 2244.3827 | 14.4744 | [6 empty] | 0.233 | 0.1212 | 0.0154 | [5 empty] | 0.5751 | 0.1674 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.5236 | 0.5424 | 0.9979 | [7 empty] | -0.0913 | -0.2702 | 0.7972 | 19013.3436 | 1.2885 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.2324 | 3.54 | 16.4568 | 2244.3827 | 18.0151 | [6 empty] | 0.4432 | 0.2305 | 0.0293 | [5 empty] | 1.094 | 0.3184 | 2244.3827 | [5 empty] | 0.7107 | 0.6353 | 1.0117 | [7 empty] | 0.299 | -0.1772 | 0.9369 | 10339.467 | 1.3128 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 26.7675 | 5.6638 | 25.3723 | 2244.3827 | 19.5581 | [6 empty] | 0.7755 | 0.4034 | 0.0512 | [5 empty] | 1.9144 | 0.5571 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.037 | 0.8068 | 1.0519 | [7 empty] | 0.9851 | -0.0018 | 1.0844 | 6682.1391 | 1.2889 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.2275 | 8.2206 | 35.82 | 2244.3827 | 19.5964 | [6 empty] | 1.28 | 0.6658 | 0.0845 | [5 empty] | 3.1595 | 0.9195 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.5592 | 1.0804 | 1.0592 | [7 empty] | 2.1865 | 0.3722 | 1.1164 | 4377.2228 | 1.1122 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.307 | 10.4722 | 44.2418 | 2244.3827 | 18.9187 | [6 empty] | 2.0233 | 1.0524 | 0.1336 | [5 empty] | 4.9943 | 1.4535 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.3794 | 1.4908 | 1.0781 | [7 empty] | 4.1905 | 0.9373 | 0.9552 | 2244.3827 | 0.7112 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 59.6949 | 13.0285 | 53.1667 | 2244.3827 | 18.2944 | [6 empty] | 3.0942 | 1.6095 | 0.2044 | [5 empty] | 7.6379 | 2.2228 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.3737 | 2.0037 | 1.1823 | [7 empty] | 6.5529 | 1.561 | 1.2709 | 2244.3827 | 0.8264 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 70.3085 | 15.4146 | 60.1577 | 2244.3827 | 17.4225 | [6 empty] | 4.6105 | 2.3982 | 0.3045 | [5 empty] | 11.3808 | 3.3121 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.7595 | 2.7409 | 1.2655 | [7 empty] | 9.8971 | 2.5903 | 1.65 | 2244.3827 | 1.0065 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 80.9736 | 17.8165 | 65.6634 | 2244.3827 | 16.4899 | [6 empty] | 6.7276 | 3.4995 | 0.4444 | [5 empty] | 16.6066 | 4.8329 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.9138 | 3.8244 | 1.4112 | [7 empty] | 15.2545 | 4.0212 | 1.5771 | 2244.3827 | 0.7868 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 91.0475 | 20.0788 | 68.499 | 2244.3827 | 15.6091 | [6 empty] | 9.6506 | 5.0199 | 0.6374 | [5 empty] | 23.8218 | 6.9327 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.0549 | 5.4443 | 1.5243 | [7 empty] | 23.1342 | 6.3793 | 0.8826 | 2244.3827 | 0.5925 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 99.9008 | 22.0639 | 67.9062 | 2244.3827 | 14.3646 | [6 empty] | 13.6497 | 7.1002 | 0.9016 | [5 empty] | 33.1399 | 9.6445 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.0798 | 7.5667 | 1.8263 | [7 empty] | 32.0956 | 9.0436 | 1.2049 | 2244.3827 | 0.585 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 110.699 | 24.4963 | 68.4038 | 2244.3827 | 13.4826 | [6 empty] | 19.0811 | 9.9254 | 1.2604 | [5 empty] | 43.3356 | 12.6117 | 2244.3827 | [5 empty] | 18.8696 | 10.0658 | 2.1847 | [7 empty] | 40.953 | 11.6129 | 2.5835 | 2244.3827 | 0.7513 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 119.8093 | 26.5373 | 66.2966 | 2244.3827 | 12.212 | [6 empty] | 26.4132 | 13.7394 | 1.7447 | [5 empty] | 54.3835 | 15.8269 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.3742 | 13.9225 | 2.6581 | [7 empty] | 52.5847 | 14.919 | 2.0149 | 2244.3827 | 0.6643 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 128.7569 | 28.5363 | 63.0664 | 2244.3827 | 10.8165 | [6 empty] | 36.2636 | 18.8633 | 2.3953 | [5 empty] | 66.3683 | 19.3147 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.2095 | 18.9558 | 3.2587 | [7 empty] | 65.0179 | 18.419 | 1.6204 | 2244.3827 | 0.6865 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 137.7417 | 30.5488 | 58.8307 | 2244.3827 | 9.2933 | [6 empty] | 49.446 | 25.7204 | 3.266 | [5 empty] | 79.3842 | 23.1026 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.6895 | 25.9527 | 3.8058 | [7 empty] | 78.81 | 22.7399 | 0.6792 | 2244.3827 | 0.3483 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 144.9768 | 32.176 | 51.6786 | 2244.3827 | 7.277 | [6 empty] | 67.0347 | 34.8695 | 4.4278 | [5 empty] | 93.5363 | 27.2213 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.2964 | 34.5628 | 5.0114 | [7 empty] | 92.2798 | 26.5527 | 1.4233 | 2244.3827 | 0.5321 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 154.5685 | 34.328 | 45.7011 | 2244.3827 | 5.5609 | [6 empty] | 90.4495 | 47.0492 | 5.9744 | [5 empty] | 108.9427 | 31.7049 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.3808 | 46.5125 | 6.7785 | [7 empty] | 107.6445 | 30.8206 | 1.5707 | 2244.3827 | 0.7466 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 162.5165 | 36.1032 | 36.7837 | 2244.3827 | 3.8956 | [6 empty] | 121.5712 | 63.2377 | 8.0301 | [5 empty] | 125.736 | 36.5921 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.932 | 63.3705 | 8.422 | [7 empty] | 125.8053 | 36.3413 | 0.2602 | 2244.3827 | 0.3019 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 170.4093 | 37.8724 | 26.654 | 2244.3827 | 4.4157 | [6 empty] | 162.8966 | 84.734 | 10.7597 | [5 empty] | 144.0654 | 41.9264 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.4549 | 83.9665 | 11.2875 | [7 empty] | 143.1928 | 41.3694 | 1.0352 | 2244.3827 | 0.4256 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 178.2716 | 39.6315 | 16.3359 | 2244.3827 | 7.8076 | [6 empty] | 217.7492 | 113.2667 | 14.3829 | [5 empty] | 164.0998 | 47.7569 | 2244.3827 | [5 empty] | 218.011 | 113.1967 | 14.4226 | [7 empty] | 164.4955 | 47.6514 | 0.4095 | 2244.3827 | 0.0929 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 185.9958 | 41.3619 | 15.4384 | 2244.3827 | 9.0675 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.526 | 129.1575 | 16.7125 | [7 empty] | 173.9387 | 50.4015 | 0.3943 | 2244.3827 | 0.1753 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 194.4181 | 43.249 | 22.0861 | 2244.3827 | 7.4693 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5652 | 129.1945 | 16.7226 | [7 empty] | 173.9236 | 50.4103 | 0.3774 | 2244.3827 | 0.1758 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 200.7564 | 44.6621 | 27.8184 | 2244.3827 | 6.3538 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5726 | 129.1908 | 16.7207 | [7 empty] | 173.9378 | 50.4081 | 0.3917 | 2244.3827 | 0.1769 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 209.1476 | 46.5394 | 35.8088 | 2244.3827 | 5.1541 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5616 | 129.1851 | 16.7218 | [7 empty] | 173.9337 | 50.4062 | 0.3882 | 2244.3827 | 0.1771 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 216.3298 | 48.1468 | 42.8354 | 2244.3827 | 4.5914 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5414 | 129.171 | 16.711 | [7 empty] | 173.9365 | 50.407 | 0.3907 | 2244.3827 | 0.1738 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 223.5709 | 49.7622 | 50.0169 | 2244.3827 | 4.6435 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5755 | 129.1977 | 16.7232 | [7 empty] | 173.9299 | 50.4101 | 0.3835 | 2244.3827 | 0.1766 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 230.347 | 51.2731 | 56.7925 | 2244.3827 | 5.2231 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.6029 | 129.2075 | 16.7237 | [7 empty] | 173.9453 | 50.4108 | 0.3982 | 2244.3827 | 0.1784 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 237.1724 | 52.7966 | 63.6539 | 2244.3827 | 6.1577 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5929 | 129.2018 | 16.7303 | [7 empty] | 173.94 | 50.4062 | 0.3943 | 2244.3827 | 0.1806 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 244.8199 | 54.5045 | 71.3722 | 2244.3827 | 7.4305 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.567 | 129.19 | 16.7192 | [7 empty] | 173.9336 | 50.4092 | 0.3873 | 2244.3827 | 0.1758 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 250.8342 | 55.8521 | 77.459 | 2244.3827 | 8.516 | [6 empty] | 247.4478 | 128.715 | 16.3445 | [5 empty] | 173.5596 | 50.5099 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5952 | 129.2059 | 16.7113 | [7 empty] | 173.9443 | 50.4171 | 0.3957 | 2244.3827 | 0.1734 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.5751 | 0.1612 | 0.5695 | 9788.3311 | 1.6347 | [6 empty] | 0.0072 | 0.0153 | 0.0031 | [5 empty] | -0.0204 | 0.0323 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.4875 | 0.5238 | 0.9954 | [7 empty] | -0.1623 | -0.2887 | 0.351 | 24143.9681 | 0.6319 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.2127 | 1.9934 | 2.8067 | 5572.3214 | 6.0242 | [6 empty] | 0.0338 | 0.0716 | 0.0147 | [5 empty] | -0.0951 | 0.1512 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.4871 | 0.5236 | 0.9948 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2882 | 0.4446 | 24141.8337 | 0.7307 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.4964 | 5.7589 | 7.4843 | 4572.2464 | 12.1628 | [6 empty] | 0.092 | 0.1952 | 0.0401 | [5 empty] | -0.2594 | 0.4121 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.4872 | 0.5237 | 0.9956 | [7 empty] | -0.1631 | -0.2888 | 0.7075 | 24208.1808 | 1.1811 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -10.4 | 11.4194 | 14.4085 | 4240.8576 | 17.7781 | [6 empty] | 0.1994 | 0.4228 | 0.0868 | [5 empty] | -0.5618 | 0.8926 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.5244 | 0.5816 | 0.9999 | [7 empty] | -0.1892 | -0.1984 | 1.1529 | 15854.7131 | 1.9811 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -16.0002 | 17.9209 | 22.0483 | 4097.8548 | 20.7047 | [6 empty] | 0.3793 | 0.8044 | 0.1651 | [5 empty] | -1.0688 | 1.6981 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.7042 | 0.9556 | 1.0675 | [7 empty] | -0.6095 | 0.4568 | 1.3235 | 7606.1159 | 1.8788 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -21.6932 | 24.5675 | 29.3146 | 4019.0599 | 21.554 | [6 empty] | 0.6636 | 1.4076 | 0.289 | [5 empty] | -1.8701 | 2.9714 | 3822.0401 | [5 empty] | 0.9564 | 1.5458 | 1.2498 | [7 empty] | -1.4819 | 1.5219 | 1.5006 | 5936.0163 | 1.6333 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -27.2161 | 31.0103 | 35.5496 | 3973.504 | 21.6732 | [6 empty] | 1.0953 | 2.3231 | 0.4769 | [5 empty] | -3.0865 | 4.904 | 3822.0401 | [5 empty] | 1.4307 | 2.488 | 1.4004 | [7 empty] | -2.5662 | 3.4914 | 1.5054 | 4853.4232 | 1.432 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -32.6113 | 37.3116 | 40.5323 | 3944.3003 | 21.1991 | [6 empty] | 1.7313 | 3.6722 | 0.7539 | [5 empty] | -4.8789 | 7.7519 | 3822.0401 | [5 empty] | 2.0932 | 3.8848 | 1.6966 | [7 empty] | -4.3905 | 6.3767 | 1.4593 | 4440.1082 | 1.0806 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -37.8083 | 43.3754 | 43.7545 | 3924.9174 | 19.9603 | [6 empty] | 2.6478 | 5.6161 | 1.1529 | [5 empty] | -7.4614 | 11.8551 | 3822.0401 | [5 empty] | 3.0371 | 5.7571 | 1.9593 | [7 empty] | -6.5479 | 10.4841 | 1.6475 | 4126.7388 | 1.1464 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -42.7175 | 49.0915 | 45.4439 | 3912.081 | 18.6086 | [6 empty] | 3.9453 | 8.3681 | 1.7179 | [5 empty] | -10.6386 | 16.9032 | 3822.0401 | [5 empty] | 4.2942 | 8.3998 | 2.6251 | [7 empty] | -9.6132 | 15.1213 | 2.0558 | 4070.1026 | 1.1827 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -47.5474 | 54.711 | 46.5672 | 3902.6036 | 17.917 | [6 empty] | 5.7569 | 12.2106 | 2.5068 | [5 empty] | -14.0649 | 22.347 | 3822.0401 | [5 empty] | 6.0981 | 12.2083 | 3.1853 | [7 empty] | -12.9854 | 21.0281 | 1.7043 | 3931.7759 | 0.9562 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -52.3842 | 60.3466 | 47.2258 | 3894.9385 | 17.4009 | [6 empty] | 8.2582 | 17.5159 | 3.5959 | [5 empty] | -17.7647 | 28.2254 | 3822.0401 | [5 empty] | 8.4982 | 17.6441 | 4.4963 | [7 empty] | -17.5051 | 26.9883 | 1.2641 | 3949.5142 | 0.6263 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -56.7814 | 65.4492 | 46.68 | 3890.0767 | 16.5197 | [6 empty] | 11.6804 | 24.7744 | 5.0861 | [5 empty] | -21.7647 | 34.5809 | 3822.0401 | [5 empty] | 12.0723 | 24.8791 | 5.5983 | [7 empty] | -20.9386 | 33.8929 | 1.0751 | 3852.4956 | 0.4881 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -61.4722 | 70.9006 | 46.0256 | 3885.4624 | 15.6152 | [6 empty] | 16.3281 | 34.6324 | 7.1098 | [5 empty] | -26.0943 | 41.4599 | 3822.0401 | [5 empty] | 16.3228 | 34.2678 | 7.6341 | [7 empty] | -25.6642 | 40.5105 | 1.0423 | 3863.6696 | 0.4482 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -66.0341 | 76.1928 | 44.5711 | 3882.1274 | 14.3728 | [6 empty] | 22.6024 | 47.9404 | 9.8419 | [5 empty] | -30.7857 | 48.9139 | 3822.0401 | [5 empty] | 22.8723 | 47.6598 | 10.5347 | [7 empty] | -29.9729 | 47.9444 | 1.2651 | 3851.3868 | 0.449 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -70.4054 | 81.2672 | 42.2048 | 3879.2406 | 12.6719 | [6 empty] | 31.0316 | 65.8189 | 13.5122 | [5 empty] | -35.875 | 57 | 3822.0401 | [5 empty] | 30.889 | 65.249 | 13.5935 | [7 empty] | -35.5285 | 56.5749 | 0.5484 | 3827.056 | 0.1927 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -74.6672 | 86.2062 | 39.0348 | 3877.2605 | 10.5299 | [6 empty] | 42.3121 | 89.7452 | 18.4242 | [5 empty] | -41.4021 | 65.7818 | 3822.0401 | [5 empty] | 42.4065 | 89.4015 | 18.4516 | [7 empty] | -40.9443 | 65.5439 | 0.5159 | 3819.5459 | 0.1552 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -78.8414 | 91.0504 | 35.1418 | 3875.3376 | 8.1849 | [6 empty] | 57.3631 | 121.6688 | 24.9779 | [5 empty] | -47.4118 | 75.3302 | 3822.0401 | [5 empty] | 56.7287 | 120.5433 | 25.1756 | [7 empty] | -47.4073 | 74.7991 | 0.5311 | 3834.108 | 0.2585 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -83.1008 | 95.9972 | 30.904 | 3873.6637 | 7.1634 | [6 empty] | 77.3996 | 164.167 | 33.7025 | [5 empty] | -53.9541 | 85.7249 | 3822.0401 | [5 empty] | 76.7161 | 162.1495 | 33.8421 | [7 empty] | -53.4284 | 84.965 | 0.924 | 3828.7153 | 0.3232 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -87.3122 | 100.8739 | 26.5035 | 3872.4491 | 8.3083 | [6 empty] | 104.0312 | 220.6533 | 45.2988 | [5 empty] | -61.0852 | 97.0553 | 3822.0401 | [5 empty] | 104.0082 | 219.6701 | 44.2273 | [7 empty] | -60.4857 | 97.1684 | 0.6101 | 3806.5913 | 0.2283 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -91.3248 | 105.5289 | 22.791 | 3871.2029 | 11.0658 | [6 empty] | 139.3942 | 295.6593 | 60.6972 | [5 empty] | -68.8687 | 109.4221 | 3822.0401 | [5 empty] | 139.3467 | 293.6638 | 60.4907 | [7 empty] | -67.99 | 108.9512 | 0.9969 | 3818.0288 | 0.2326 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -95.41 | 110.2621 | 22.0437 | 3870.2994 | 14.525 | [6 empty] | 186.3327 | 395.2175 | 81.1359 | [5 empty] | -77.3763 | 122.9392 | 3822.0401 | [5 empty] | 187.1431 | 393.0114 | 79.372 | [7 empty] | -75.8992 | 122.8648 | 1.4789 | 3803.0532 | 0.3642 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -99.401 | 114.8914 | 23.0762 | 3869.4158 | 15.1106 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9618 | 449.5155 | 92.5137 | [7 empty] | -80.8057 | 129.2151 | 0.5972 | 3818.9993 | 0.1142 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -103.3933 | 119.5188 | 24.0851 | 3868.6191 | 13.277 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9946 | 449.5312 | 92.535 | [7 empty] | -80.7923 | 129.2098 | 0.6113 | 3819.0046 | 0.1166 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -107.0794 | 123.7941 | 26.2741 | 3867.9565 | 11.7284 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9651 | 449.5151 | 92.5193 | [7 empty] | -80.8039 | 129.2132 | 0.5994 | 3819.0209 | 0.1144 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -111.0317 | 128.3807 | 29.6533 | 3867.2962 | 10.2609 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.963 | 449.5339 | 92.5172 | [7 empty] | -80.8116 | 129.2179 | 0.5909 | 3819.031 | 0.1133 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -114.7604 | 132.7012 | 33.5378 | 3866.8012 | 9.1131 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.892 | 449.4574 | 92.4834 | [7 empty] | -80.8264 | 129.217 | 0.5766 | 3819.0672 | 0.1099 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -118.5463 | 137.0942 | 37.9573 | 3866.2206 | 8.2436 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9336 | 449.5153 | 92.5 | [7 empty] | -80.8221 | 129.2211 | 0.58 | 3819.0349 | 0.1114 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -122.3335 | 141.4912 | 42.7106 | 3865.7361 | 7.7369 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9299 | 449.4919 | 92.4875 | [7 empty] | -80.8155 | 129.2198 | 0.5868 | 3818.9528 | 0.1125 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -125.9278 | 145.6634 | 47.4381 | 3865.2963 | 7.6308 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9668 | 449.5481 | 92.5187 | [7 empty] | -80.8143 | 129.2201 | 0.5879 | 3819.034 | 0.1131 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -129.7373 | 150.0943 | 52.6179 | 3864.7818 | 7.9032 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9573 | 449.528 | 92.5178 | [7 empty] | -80.8131 | 129.217 | 0.5897 | 3819.0553 | 0.1129 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -133.1797 | 154.1275 | 57.4208 | 3864.0556 | 8.4396 | [6 empty] | 211.7465 | 449.1209 | 92.2019 | [5 empty] | -81.3933 | 129.3218 | 3822.0401 | [5 empty] | 212.9087 | 449.4669 | 92.482 | [7 empty] | -80.8194 | 129.2179 | 0.5833 | 3818.9911 | 0.1114 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.154 | -0.6272 | 0.6357 | 4.391e+18 | 1.0883 | [6 empty] | 0.0049 | 0.0019 | 0.0268 | [5 empty] | -0.0005 | -0.0103 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.4871 | 0.5238 | 0.9945 | [7 empty] | -0.1635 | -0.2875 | 0.3216 | 24054.2517 | 0.6021 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.1584 | -1.6448 | 1.6042 | 4.391e+18 | 3.4242 | [6 empty] | 0.0229 | 0.0087 | 0.1252 | [5 empty] | -0.0025 | -0.0482 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.4873 | 0.5235 | 0.9946 | [7 empty] | -0.1618 | -0.2883 | 0.2881 | 24100.4061 | 0.5495 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.1764 | -2.9935 | 2.8672 | 2.9273e+18 | 7.1641 | [6 empty] | 0.0624 | 0.0238 | 0.3413 | [5 empty] | -0.0069 | -0.1313 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.4872 | 0.5237 | 0.9944 | [7 empty] | -0.1626 | -0.2876 | 0.2206 | 24032.0931 | 0.6508 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.2146 | -4.7298 | 4.4499 | 2.9273e+18 | 11.4702 | [6 empty] | 0.1352 | 0.0515 | 0.7391 | [5 empty] | -0.015 | -0.2844 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.5 | 0.5291 | 1.051 | [7 empty] | -0.1593 | -0.3424 | 0.1555 | 32478.4288 | 1.1175 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.2619 | -6.5763 | 6.0399 | 2.9273e+18 | 14.1333 | [6 empty] | 0.2572 | 0.098 | 1.4061 | [5 empty] | -0.0286 | -0.541 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.6044 | 0.5686 | 1.6189 | [7 empty] | -0.1687 | -0.844 | 0.3338 | 4.391e+18 | 1.2233 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.3377 | -9.2685 | 8.3269 | 2.9273e+18 | 16.1859 | [6 empty] | 0.4501 | 0.1714 | 2.4605 | [5 empty] | -0.0501 | -0.9466 | 4.391e+18 | [5 empty] | 0.8196 | 0.6467 | 2.8026 | [7 empty] | -0.1871 | -1.6597 | 0.7261 | 4.391e+18 | 0.9332 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.428 | -12.4606 | 10.9038 | 2.9273e+18 | 16.672 | [6 empty] | 0.7428 | 0.2829 | 4.0608 | [5 empty] | -0.0827 | -1.5623 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.0413 | 0.7316 | 3.9912 | [7 empty] | -0.2061 | -2.3261 | 0.7737 | 4.391e+18 | 1.3932 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.5281 | -15.7871 | 13.3235 | 4.391e+18 | 15.7321 | [6 empty] | 1.1742 | 0.4473 | 6.419 | [5 empty] | -0.1307 | -2.4696 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.4931 | 0.905 | 6.4333 | [7 empty] | -0.2523 | -3.5071 | 1.0447 | 2.9273e+18 | 1.1107 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -0.6606 | -20.1681 | 16.3979 | 4.391e+18 | 14.6791 | [6 empty] | 1.7957 | 0.684 | 9.8168 | [5 empty] | -0.1998 | -3.7768 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.103 | 1.1407 | 9.7379 | [7 empty] | -0.3196 | -4.95 | 1.1794 | 4.391e+18 | 1.0203 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -0.8078 | -25.0988 | 19.478 | 4.391e+18 | 13.6681 | [6 empty] | 2.6757 | 1.0192 | 14.6274 | [5 empty] | -0.2978 | -5.6275 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.8825 | 1.4377 | 13.9562 | [7 empty] | -0.3984 | -6.6893 | 1.0665 | 4.391e+18 | 1.1738 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -0.9807 | -30.781 | 22.576 | 4.391e+18 | 12.2865 | [6 empty] | 3.9043 | 1.4872 | 21.3441 | [5 empty] | -0.4345 | -8.2116 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.1697 | 1.9155 | 20.939 | [7 empty] | -0.5172 | -9.4461 | 1.2373 | 4.391e+18 | 0.8007 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -1.1612 | -36.819 | 25.0455 | 2.9273e+18 | 10.32 | [6 empty] | 5.6006 | 2.1333 | 30.6176 | [5 empty] | -0.6233 | -11.7793 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.7905 | 2.5384 | 29.6862 | [7 empty] | -0.6854 | -12.906 | 1.1284 | 2.9273e+18 | 0.8368 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -1.3234 | -42.1559 | 25.4991 | 2.9273e+18 | 8.3671 | [6 empty] | 7.9215 | 3.0174 | 43.3055 | [5 empty] | -0.8816 | -16.6606 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.2916 | 3.4796 | 43.2562 | [7 empty] | -0.9345 | -18.1608 | 1.5011 | 4.391e+18 | 0.6271 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -1.5232 | -48.6466 | 25.3583 | 4.391e+18 | 7.1049 | [6 empty] | 11.0736 | 4.218 | 60.5371 | [5 empty] | -1.2323 | -23.29 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.2789 | 4.5825 | 59.4688 | [7 empty] | -1.2091 | -24.3432 | 1.0535 | 2.9273e+18 | 0.6404 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -1.6946 | -54.3784 | 22.1569 | 4.391e+18 | 5.9698 | [6 empty] | 15.3287 | 5.8388 | 83.7994 | [5 empty] | -1.7049 | -32.2215 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.2305 | 6.0924 | 80.8195 | [7 empty] | -1.6103 | -32.5757 | 0.3666 | 4.391e+18 | 0.6732 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -1.8678 | -59.9906 | 17.2893 | 4.391e+18 | 4.8354 | [6 empty] | 21.0453 | 8.0163 | 115.0509 | [5 empty] | -2.2597 | -42.7057 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.1755 | 8.3753 | 112.9549 | [7 empty] | -2.1406 | -43.2194 | 0.5272 | 2.9273e+18 | 0.5153 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -2.0362 | -65.5064 | 11.4444 | 4.391e+18 | 3.6178 | [6 empty] | 28.6957 | 10.9304 | 156.8739 | [5 empty] | -2.8622 | -54.0919 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.7445 | 11.2165 | 154.0092 | [7 empty] | -2.6534 | -54.1938 | 0.2323 | 4.391e+18 | 0.3733 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -2.1782 | -70.1806 | 3.9428 | 4.391e+18 | 2.4083 | [6 empty] | 38.9031 | 14.8184 | 212.6761 | [5 empty] | -3.5173 | -66.4722 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.6842 | 14.9761 | 207.8137 | [7 empty] | -3.2172 | -66.0974 | 0.4801 | 4.391e+18 | 0.3134 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -2.3593 | -76.17 | 4.2174 | 2.9273e+18 | 2.2513 | [6 empty] | 52.4918 | 19.9944 | 286.9626 | [5 empty] | -4.2304 | -79.9496 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.5367 | 20.2894 | 282.6837 | [7 empty] | -3.9008 | -79.767 | 0.3768 | 4.391e+18 | 0.2713 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -2.5171 | -81.3498 | 13.5218 | 4.391e+18 | 3.5657 | [6 empty] | 70.553 | 26.8741 | 385.7001 | [5 empty] | -5.0077 | -94.6403 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 70.9443 | 27.2127 | 382.4358 | [7 empty] | -4.5867 | -94.5682 | 0.4271 | 2.9273e+18 | 0.2221 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -2.6768 | -86.5213 | 24.3618 | 2.9273e+18 | 5.7869 | [6 empty] | 94.5359 | 36.0093 | 516.8101 | [5 empty] | -5.8562 | -110.6748 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.1768 | 36.0316 | 508.209 | [7 empty] | -5.3352 | -110.0154 | 0.8403 | 4.391e+18 | 0.2246 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -2.8282 | -91.5435 | 36.87 | 2.9273e+18 | 8.614 | [6 empty] | 126.3693 | 48.1348 | 690.837 | [5 empty] | -6.7835 | -128.2007 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 127.943 | 48.8426 | 691.1111 | [7 empty] | -6.2343 | -128.4708 | 0.612 | 4.391e+18 | 0.2584 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -2.9799 | -96.5543 | 40.1466 | 2.9273e+18 | 9.4919 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6136 | 55.7444 | 786.585 | [7 empty] | -6.7078 | -136.8853 | 0.6566 | 2.9273e+18 | 0.3028 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -3.151 | -101.9574 | 34.7579 | 2.9273e+18 | 8.427 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6237 | 55.7506 | 786.6117 | [7 empty] | -6.707 | -136.8887 | 0.6594 | 2.9273e+18 | 0.3042 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -3.2825 | -106.3095 | 30.4227 | 2.9273e+18 | 7.5785 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6139 | 55.744 | 786.544 | [7 empty] | -6.7045 | -136.8826 | 0.6575 | 2.9273e+18 | 0.3032 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -3.4486 | -111.5849 | 25.1756 | 2.9273e+18 | 6.564 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6175 | 55.7503 | 786.5875 | [7 empty] | -6.7084 | -136.887 | 0.6572 | 2.9273e+18 | 0.304 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -3.601 | -116.4049 | 20.3952 | 2.9273e+18 | 5.6594 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6205 | 55.751 | 786.5988 | [7 empty] | -6.7079 | -136.8879 | 0.6582 | 4.391e+18 | 0.3042 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -3.7504 | -121.0399 | 15.8217 | 2.9273e+18 | 4.8244 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6087 | 55.7411 | 786.5395 | [7 empty] | -6.7057 | -136.8815 | 0.6559 | 4.391e+18 | 0.3024 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -3.8938 | -125.4801 | 11.4885 | 4.391e+18 | 4.0791 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6153 | 55.7447 | 786.5931 | [7 empty] | -6.7076 | -136.8859 | 0.6571 | 4.391e+18 | 0.3029 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -4.0434 | -130.0294 | 7.1875 | 2.9273e+18 | 3.412 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6164 | 55.7504 | 786.6042 | [7 empty] | -6.7103 | -136.888 | 0.6564 | 2.9273e+18 | 0.3037 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -4.2149 | -134.9243 | 3.3833 | 2.9273e+18 | 2.8835 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6141 | 55.7462 | 786.5566 | [7 empty] | -6.7063 | -136.8839 | 0.657 | 4.391e+18 | 0.3034 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -4.3834 | -138.9803 | 3.7849 | 2.9273e+18 | 2.6681 | [6 empty] | 143.6047 | 54.6999 | 785.0597 | [5 empty] | -7.2214 | -136.4761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6178 | 55.7487 | 786.5695 | [7 empty] | -6.7063 | -136.8855 | 0.6579 | 2.9273e+18 | 0.304 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -8.5394 | -1.1121 | 8.1226 | 25930.627 | 14.382 | [6 empty] | 0.3346 | 0.4743 | 0.8259 | [5 empty] | -0.4754 | -0.1384 | 23433.0872 | [5 empty] | 0.5467 | 0.605 | 1.1158 | [7 empty] | -0.2266 | -0.2908 | 0.2918 | 21454.1433 | 0.8515 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -6.0784 | -23.0876 | 20.4099 | 4.391e+18 | 11.1645 | [6 empty] | 1.3735 | 0.8701 | 6.5058 | [5 empty] | -0.4349 | -3.4734 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5971 | 1.0529 | 6.7735 | [7 empty] | -0.379 | -3.801 | 0.3324 | 4.391e+18 | 0.4325 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -4.9736 | -44.9719 | 32.0942 | 2.9273e+18 | 8.5645 | [6 empty] | 5.8 | 2.5561 | 30.7044 | [5 empty] | -0.8791 | -13.14 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.0201 | 2.7821 | 30.6395 | [7 empty] | -0.8462 | -13.7627 | 0.6235 | 2.9273e+18 | 0.3811 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -4.6779 | -65.7543 | 22.1999 | 2.9273e+18 | 5.2512 | [6 empty] | 21.2447 | 8.4391 | 115.1377 | [5 empty] | -2.4705 | -43.6644 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.3622 | 8.6449 | 113.6361 | [7 empty] | -2.3029 | -43.8692 | 0.2647 | 4.391e+18 | 0.2937 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -4.729 | -85.498 | 9.4191 | 4.391e+18 | 2.274 | [6 empty] | 70.7524 | 27.2969 | 385.7869 | [5 empty] | -5.1254 | -94.9087 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.0023 | 27.4367 | 382.4182 | [7 empty] | -4.6775 | -94.6969 | 0.4954 | 2.9273e+18 | 0.1984 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -4.9528 | -105.0659 | 31.6201 | 2.9273e+18 | 7.1358 | [6 empty] | 143.804 | 55.1227 | 785.1465 | [5 empty] | -7.301 | -136.5986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6949 | 55.994 | 786.6588 | [7 empty] | -6.7751 | -136.9536 | 0.6344 | 4.391e+18 | 0.271 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -5.2696 | -123.4742 | 13.2807 | 4.391e+18 | 3.2642 | [6 empty] | 143.804 | 55.1227 | 785.1465 | [5 empty] | -7.301 | -136.5986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.7026 | 55.9946 | 786.6635 | [7 empty] | -6.7716 | -136.9542 | 0.6377 | 4.391e+18 | 0.2719 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -5.7214 | -140.8902 | 4.573 | 4.391e+18 | 1.4203 | [6 empty] | 143.804 | 55.1227 | 785.1465 | [5 empty] | -7.301 | -136.5986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6963 | 56.0024 | 786.6733 | [7 empty] | -6.7789 | -136.9566 | 0.633 | 4.391e+18 | 0.2717 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -30.5779 | 26.3843 | 32.6339 | 5103.4378 | 19.6663 | [6 empty] | 1.8665 | 3.7237 | 1.493 | [5 empty] | -4.7534 | 6.4327 | 4393.9965 | [5 empty] | 2.197 | 3.9279 | 1.9756 | [7 empty] | -4.2086 | 5.9472 | 0.7297 | 4646.2299 | 0.785 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -25.1242 | -2.0545 | 21.0124 | 23760.5792 | 18.6736 | [6 empty] | 2.9055 | 4.1195 | 7.1729 | [5 empty] | -4.1291 | -1.2017 | 23433.0872 | [5 empty] | 3.1408 | 4.2463 | 7.3076 | [7 empty] | -3.7246 | -1.1956 | 0.4046 | 20524.1014 | 0.7884 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -19.4971 | -34.9169 | 23.1092 | 4.391e+18 | 19.1631 | [6 empty] | 7.332 | 5.8056 | 31.3715 | [5 empty] | -3.5802 | -18.1633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.6213 | 5.9904 | 31.4934 | [7 empty] | -3.3294 | -18.3095 | 0.2903 | 4.391e+18 | 0.526 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -15.6404 | -62.8692 | 18.6129 | 2.9273e+18 | 14.4434 | [6 empty] | 22.7767 | 11.6885 | 115.8048 | [5 empty] | -4.1537 | -48.2236 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.8969 | 11.8551 | 114.5834 | [7 empty] | -3.963 | -48.0988 | 0.2279 | 2.9273e+18 | 0.2286 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -13.2808 | -86.1686 | 12.671 | 4.391e+18 | 10.2293 | [6 empty] | 72.2844 | 30.5463 | 386.454 | [5 empty] | -6.0348 | -96.5634 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.6196 | 30.7227 | 384.9802 | [7 empty] | -5.7317 | -96.4927 | 0.3112 | 4.391e+18 | 0.1426 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -11.8131 | -107.2843 | 30.3819 | 4.391e+18 | 8.3495 | [6 empty] | 145.336 | 58.3721 | 785.8136 | [5 empty] | -7.9134 | -137.415 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.8317 | 59.2763 | 787.0038 | [7 empty] | -7.582 | -137.6951 | 0.4339 | 2.9273e+18 | 0.2433 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -10.9835 | -126.2378 | 11.5911 | 2.9273e+18 | 4.6774 | [6 empty] | 145.336 | 58.3721 | 785.8136 | [5 empty] | -7.9134 | -137.415 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.8345 | 59.2796 | 787.0394 | [7 empty] | -7.5845 | -137.6981 | 0.434 | 2.9273e+18 | 0.2437 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -10.688 | -143.7403 | 6.9071 | 2.9273e+18 | 4.5518 | [6 empty] | 145.336 | 58.3721 | 785.8136 | [5 empty] | -7.9134 | -137.415 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.8298 | 59.2776 | 787.0449 | [7 empty] | -7.5866 | -137.698 | 0.4324 | 4.391e+18 | 0.243 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -51.03 | 52.846 | 42.1264 | 4310.4469 | 17.0018 | [6 empty] | 8.3934 | 17.5674 | 4.335 | [5 empty] | -17.6444 | 27.1548 | 3932.7224 | [5 empty] | 8.6875 | 17.725 | 4.8003 | [7 empty] | -17.1365 | 26.5843 | 0.7639 | 3981.5605 | 0.4157 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -46.2719 | 29.5014 | 31.1003 | 6456.5275 | 16.7575 | [6 empty] | 9.4324 | 17.9631 | 10.0149 | [5 empty] | -16.8039 | 19.5583 | 4956.2343 | [5 empty] | 9.5807 | 18.0412 | 10.3982 | [7 empty] | -16.6113 | 19.1314 | 0.4683 | 5023.2683 | 0.2808 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -39.5243 | -4.6697 | 25.1648 | 27953.8669 | 17.2366 | [6 empty] | 13.8588 | 19.6492 | 34.2135 | [5 empty] | -14.3643 | -4.1803 | 23433.0872 | [5 empty] | 14.0702 | 19.7159 | 34.7776 | [7 empty] | -14.1009 | -4.6063 | 0.5008 | 24862.9141 | 0.4944 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -33.1656 | -39.0876 | 22.8396 | 4.391e+18 | 22.8355 | [6 empty] | 29.3035 | 25.5322 | 118.6468 | [5 empty] | -11.2011 | -45.349 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.2946 | 25.6438 | 116.2111 | [7 empty] | -10.8928 | -44.3648 | 1.0313 | 4.391e+18 | 0.3305 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -28.1524 | -69.376 | 33.9873 | 4.391e+18 | 20.5212 | [6 empty] | 78.8112 | 44.3899 | 389.296 | [5 empty] | -9.9211 | -98.0597 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.0809 | 44.72 | 386.798 | [7 empty] | -9.6417 | -97.6744 | 0.4759 | 2.9273e+18 | 0.1782 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -24.3098 | -96.3111 | 44.7408 | 2.9273e+18 | 16.9781 | [6 empty] | 151.8629 | 72.2157 | 788.6556 | [5 empty] | -10.5268 | -138.8759 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.8405 | 73.6716 | 793.1461 | [7 empty] | -10.3896 | -139.2457 | 0.3944 | 4.391e+18 | 0.3377 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -21.6114 | -119.3021 | 22.4945 | 4.391e+18 | 12.2224 | [6 empty] | 151.8629 | 72.2157 | 788.6556 | [5 empty] | -10.5268 | -138.8759 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.8575 | 73.692 | 793.1879 | [7 empty] | -10.3921 | -139.2488 | 0.3964 | 4.391e+18 | 0.3426 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -19.9905 | -139.2724 | 9.472 | 4.391e+18 | 10.6571 | [6 empty] | 151.8629 | 72.2157 | 788.6556 | [5 empty] | -10.5268 | -138.8759 | 4.391e+18 | [5 empty] | 153.8547 | 73.6894 | 793.1725 | [7 empty] | -10.3913 | -139.2476 | 0.3955 | 2.9273e+18 | 0.342 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -69.4611 | 75.8685 | 38.8734 | 4091.2645 | 12.7187 | [6 empty] | 31.1668 | 65.8704 | 14.2514 | [5 empty] | -35.8059 | 56.4144 | 3851.0477 | [5 empty] | 31.0004 | 65.3091 | 14.1534 | [7 empty] | -35.4829 | 56.1421 | 0.4224 | 3849.0831 | 0.168 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -65.7176 | 57.7126 | 30.9582 | 4994.7794 | 13.1438 | [6 empty] | 32.2058 | 66.2662 | 19.9313 | [5 empty] | -35.2881 | 52.0153 | 4085.0124 | [5 empty] | 32.0213 | 65.7245 | 20.3284 | [7 empty] | -35.1024 | 51.3659 | 0.6754 | 4110.1246 | 0.2518 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -59.5496 | 27.6895 | 27.2457 | 7960.3682 | 13.3588 | [6 empty] | 36.6322 | 67.9522 | 44.1298 | [5 empty] | -33.3227 | 35.0707 | 5339.0819 | [5 empty] | 36.592 | 67.7208 | 44.6256 | [7 empty] | -33.2315 | 34.5687 | 0.5102 | 5381.9535 | 0.1791 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -52.6351 | -6.8597 | 24.118 | 29755.3825 | 13.0885 | [6 empty] | 52.0769 | 73.8352 | 128.5632 | [5 empty] | -28.5609 | -8.3119 | 23433.0872 | [5 empty] | 51.8223 | 73.484 | 128.5034 | [7 empty] | -28.5833 | -8.5366 | 0.2258 | 24042.2025 | 0.129 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -46.2205 | -40.5532 | 45.8615 | 4.391e+18 | 24.1702 | [6 empty] | 101.5846 | 92.693 | 399.2124 | [5 empty] | -22.1408 | -79.5846 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.2457 | 92.9362 | 400.351 | [7 empty] | -21.8452 | -79.7238 | 0.3268 | 4.391e+18 | 0.2378 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -40.5699 | -72.4165 | 61.975 | 4.391e+18 | 21.2496 | [6 empty] | 174.6362 | 120.5188 | 798.572 | [5 empty] | -19.2907 | -130.6238 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.5757 | 122.3347 | 804.3 | [7 empty] | -19.3633 | -130.7534 | 0.1486 | 2.9273e+18 | 0.3417 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -36.0956 | -100.2229 | 34.7365 | 4.391e+18 | 15.9891 | [6 empty] | 174.6362 | 120.5188 | 798.572 | [5 empty] | -19.2907 | -130.6238 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.5993 | 122.3609 | 804.3537 | [7 empty] | -19.3648 | -130.7518 | 0.148 | 4.391e+18 | 0.3468 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -32.961 | -124.0672 | 15.1614 | 4.391e+18 | 11.9222 | [6 empty] | 174.6362 | 120.5188 | 798.572 | [5 empty] | -19.2907 | -130.6238 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.6243 | 122.4071 | 804.4232 | [7 empty] | -19.3752 | -130.7457 | 0.1483 | 2.9273e+18 | 0.3568 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -86.6096 | 96.7806 | 25.5604 | 3999.4299 | 8.429 | [6 empty] | 104.1663 | 220.7048 | 46.0379 | [5 empty] | -61.0492 | 96.756 | 3830.6593 | [5 empty] | 103.7806 | 219.6328 | 45.4965 | [7 empty] | -60.7867 | 96.6731 | 0.2753 | 3825.3548 | 0.1288 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -83.5923 | 82.382 | 25.8227 | 4501.6256 | 9.5391 | [6 empty] | 105.2053 | 221.1005 | 51.7179 | [5 empty] | -60.7747 | 94.4718 | 3897.8529 | [5 empty] | 105.0652 | 220.0976 | 51.2701 | [7 empty] | -60.3288 | 94.3342 | 0.4666 | 3891.8733 | 0.1484 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -78.2976 | 57.0931 | 33.6046 | 5822.7488 | 11.1226 | [6 empty] | 109.6318 | 222.7866 | 75.9164 | [5 empty] | -59.6459 | 85.0463 | 4204.043 | [5 empty] | 108.907 | 221.4752 | 74.8734 | [7 empty] | -59.5225 | 85.0766 | 0.1271 | 4195.7445 | 0.1405 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -71.7592 | 25.4661 | 33.9087 | 9269.937 | 10.8847 | [6 empty] | 125.0765 | 228.6696 | 160.3498 | [5 empty] | -56.1658 | 55.5766 | 5575.0558 | [5 empty] | 125.1065 | 227.6438 | 158.4792 | [7 empty] | -55.4759 | 55.7878 | 0.7215 | 5541.5113 | 0.2382 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -65.0363 | -7.9907 | 17.7822 | 28839.001 | 9.1628 | [6 empty] | 174.5842 | 247.5273 | 430.999 | [5 empty] | -48.3231 | -14.0632 | 23433.0872 | [5 empty] | 174.8327 | 246.995 | 436.8375 | [7 empty] | -48.3363 | -15.6007 | 1.5376 | 25648.3278 | 0.5856 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -58.4909 | -41.8331 | 41.1821 | 4.391e+18 | 18.582 | [6 empty] | 247.6358 | 275.3531 | 830.3586 | [5 empty] | -41.6848 | -79.4299 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.6585 | 276.5894 | 833.438 | [7 empty] | -41.7695 | -79.4753 | 0.0961 | 4.391e+18 | 0.1059 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -52.7968 | -72.8866 | 12.8955 | 4.391e+18 | 9.5403 | [6 empty] | 247.6358 | 275.3531 | 830.3586 | [5 empty] | -41.6848 | -79.4299 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.6551 | 276.5932 | 833.4244 | [7 empty] | -41.7718 | -79.4717 | 0.0966 | 4.391e+18 | 0.1068 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -48.348 | -100.2278 | 21.8392 | 4.391e+18 | 4.9851 | [6 empty] | 247.6358 | 275.3531 | 830.3586 | [5 empty] | -41.6848 | -79.4299 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.6367 | 276.5584 | 833.3933 | [7 empty] | -41.7673 | -79.4791 | 0.0961 | 4.391e+18 | 0.103 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -102.7541 | 116.1687 | 25.0035 | 3952.9221 | 13.3824 | [6 empty] | 211.8817 | 449.1724 | 92.941 | [5 empty] | -81.3696 | 129.1254 | 3826.2711 | [5 empty] | 213.226 | 449.613 | 92.5632 | [7 empty] | -80.6812 | 129.1992 | 0.6923 | 3818.2294 | 0.1605 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -100.2951 | 104.5068 | 29.9902 | 4272.7311 | 14.0543 | [6 empty] | 212.9207 | 449.5682 | 98.621 | [5 empty] | -81.1876 | 127.622 | 3859.0159 | [5 empty] | 214.5591 | 450.0769 | 99.7284 | [7 empty] | -80.4287 | 127.2956 | 0.8261 | 3859.3563 | 0.1391 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -95.7908 | 83.2386 | 41.0622 | 5035.3335 | 15.2207 | [6 empty] | 217.3472 | 451.2542 | 122.8195 | [5 empty] | -80.4258 | 121.3179 | 4003.183 | [5 empty] | 219.2242 | 451.6671 | 123.1186 | [7 empty] | -79.4567 | 121.1703 | 0.9803 | 3996.8416 | 0.1946 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -89.9099 | 55.2728 | 46.8112 | 6617.2764 | 15.6582 | [6 empty] | 232.7919 | 457.1372 | 207.2529 | [5 empty] | -77.9296 | 100.525 | 4570.7633 | [5 empty] | 234.3362 | 457.0538 | 209.2798 | [7 empty] | -77.1216 | 99.9018 | 1.0204 | 4580.0264 | 0.1698 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -83.4308 | 23.9501 | 23.6137 | 10284.2898 | 13.5624 | [6 empty] | 282.2996 | 475.995 | 477.9021 | [5 empty] | -71.314 | 44.218 | 7348.5364 | [5 empty] | 284.3372 | 476.4158 | 479.632 | [7 empty] | -70.4956 | 43.8708 | 0.8889 | 7353.4739 | 0.2014 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -76.6796 | -9.5256 | 15.4524 | 29060.6136 | 14.0193 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5883 | 505.0722 | 877.7703 | [7 empty] | -63.2033 | -18.5855 | 1.0452 | 22943.2895 | 0.3063 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -70.3938 | -41.7089 | 23.8208 | 2.1955e+18 | 13.1185 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5888 | 505.0655 | 877.7606 | [7 empty] | -63.2007 | -18.586 | 1.0477 | 22943.0679 | 0.3071 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -64.9836 | -71.4361 | 52.7452 | 4.391e+18 | 18.3586 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5781 | 505.0402 | 877.7532 | [7 empty] | -63.198 | -18.5913 | 1.0498 | 22947.7654 | 0.3083 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -117.9721 | 134.2883 | 36.9649 | 3926.1013 | 8.321 | [6 empty] | 211.8817 | 449.1724 | 92.941 | [5 empty] | -81.3696 | 129.1254 | 3826.2711 | [5 empty] | 213.3301 | 449.7727 | 92.6223 | [7 empty] | -80.6766 | 129.2078 | 0.6979 | 3818.274 | 0.1629 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -115.9022 | 124.5852 | 34.8472 | 4148.1127 | 8.8365 | [6 empty] | 212.9207 | 449.5682 | 98.621 | [5 empty] | -81.1876 | 127.622 | 3859.0159 | [5 empty] | 214.6096 | 450.1807 | 99.7414 | [7 empty] | -80.4348 | 127.3097 | 0.815 | 3859.286 | 0.1392 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -112.0352 | 106.5069 | 34.9073 | 4649.3053 | 9.7268 | [6 empty] | 217.3472 | 451.2542 | 122.8195 | [5 empty] | -80.4258 | 121.3179 | 4003.183 | [5 empty] | 219.2328 | 451.7292 | 123.1575 | [7 empty] | -79.4751 | 121.1731 | 0.9617 | 3997.0919 | 0.1911 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -106.8077 | 81.9504 | 34.336 | 5588.3008 | 9.6284 | [6 empty] | 232.7919 | 457.1372 | 207.2529 | [5 empty] | -77.9296 | 100.525 | 4570.7633 | [5 empty] | 234.4248 | 457.2027 | 209.3321 | [7 empty] | -77.1236 | 99.9174 | 1.0094 | 4579.8306 | 0.169 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -100.8135 | 53.3923 | 30.8932 | 7328.5683 | 8.5465 | [6 empty] | 282.2996 | 475.995 | 477.9021 | [5 empty] | -71.314 | 44.218 | 7348.5364 | [5 empty] | 284.3969 | 476.5187 | 479.7071 | [7 empty] | -70.501 | 43.8801 | 0.8803 | 7353.0119 | 0.2006 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -94.2365 | 21.5626 | 50.2036 | 11332.5333 | 16.2718 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.6089 | 505.027 | 877.7512 | [7 empty] | -63.1808 | -18.5961 | 1.0665 | 22946.9199 | 0.3139 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -87.791 | -10.2865 | 25.005 | 28177.0837 | 9.6443 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5732 | 504.9989 | 877.7264 | [7 empty] | -63.1874 | -18.5984 | 1.0597 | 22952.0303 | 0.312 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -81.8619 | -40.8213 | 28.2836 | 2.1955e+18 | 7.3513 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5661 | 505.0298 | 877.7038 | [7 empty] | -63.1981 | -18.5863 | 1.0503 | 22943.5902 | 0.3075 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -132.6262 | 151.6934 | 56.005 | 3908.4297 | 8.4367 | [6 empty] | 211.8817 | 449.1724 | 92.941 | [5 empty] | -81.3696 | 129.1254 | 3826.2711 | [5 empty] | 213.2421 | 449.6924 | 92.6018 | [7 empty] | -80.7011 | 129.2042 | 0.673 | 3818.4683 | 0.157 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -130.8523 | 143.4871 | 52.1371 | 4070.5276 | 8.6363 | [6 empty] | 212.9207 | 449.5682 | 98.621 | [5 empty] | -81.1876 | 127.622 | 3859.0159 | [5 empty] | 214.5558 | 450.1454 | 99.657 | [7 empty] | -80.4506 | 127.3291 | 0.7931 | 3858.9475 | 0.1362 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -127.5001 | 127.958 | 47.5403 | 4424.7781 | 9.0485 | [6 empty] | 217.3472 | 451.2542 | 122.8195 | [5 empty] | -80.4258 | 121.3179 | 4003.183 | [5 empty] | 219.2582 | 451.747 | 123.1678 | [7 empty] | -79.4666 | 121.1721 | 0.9702 | 3997.0531 | 0.1929 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -122.9081 | 106.4777 | 45.3708 | 5048.4368 | 8.8394 | [6 empty] | 232.7919 | 457.1372 | 207.2529 | [5 empty] | -77.9296 | 100.525 | 4570.7633 | [5 empty] | 234.4091 | 457.1776 | 209.334 | [7 empty] | -77.1243 | 99.9123 | 1.0119 | 4579.9573 | 0.1691 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -117.4215 | 80.6488 | 58.7632 | 6096.9235 | 10.3196 | [6 empty] | 282.2996 | 475.995 | 477.9021 | [5 empty] | -71.314 | 44.218 | 7348.5364 | [5 empty] | 284.3891 | 476.5212 | 479.6555 | [7 empty] | -70.5032 | 43.8911 | 0.8742 | 7352.1928 | 0.1996 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -111.2209 | 51.0673 | 84.1065 | 8019.1127 | 21.1848 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5056 | 504.9644 | 877.6794 | [7 empty] | -63.2051 | -18.5977 | 1.0421 | 22958.1771 | 0.3063 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -104.8787 | 20.4708 | 56.4388 | 12032.8224 | 15.8003 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5625 | 504.9906 | 877.7402 | [7 empty] | -63.1904 | -18.6021 | 1.0563 | 22956.6866 | 0.3115 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -98.7077 | -9.9944 | 35.5467 | 26329.0446 | 9.9813 | [6 empty] | 355.3512 | 503.8208 | 877.2617 | [5 empty] | -64.2426 | -18.6961 | 23433.0872 | [5 empty] | 358.5584 | 505.0048 | 877.7209 | [7 empty] | -63.1952 | -18.5953 | 1.0522 | 22951.559 | 0.3093 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.7858 | -6.3611 | 8.7595 | 6.4036e+17 | 17.7701 | [6 empty] | 0.3682 | 0.1727 | 0.7545 | [5 empty] | 0.2989 | -0.4748 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.5431 | 0.5515 | 1.1226 | [7 empty] | -0.1075 | -0.3925 | 0.4146 | 36152.718 | 1.7701 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 4.061 | -21.2691 | 18.846 | 2.9273e+18 | 17.279 | [6 empty] | 1.4071 | 0.5684 | 6.4344 | [5 empty] | 0.0393 | -2.8573 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5685 | 0.952 | 6.5743 | [7 empty] | -0.2194 | -3.6208 | 0.8062 | 2.9273e+18 | 1.5355 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 2.1509 | -41.9099 | 29.8256 | 2.9273e+18 | 10.952 | [6 empty] | 5.8336 | 2.2545 | 30.633 | [5 empty] | -0.4777 | -12.2004 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.9039 | 2.6018 | 30.0238 | [7 empty] | -0.6697 | -13.1521 | 0.9709 | 4.391e+18 | 0.8493 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | 0.7406 | -63.2432 | 20.4459 | 4.391e+18 | 5.5356 | [6 empty] | 21.2783 | 8.1375 | 115.0663 | [5 empty] | -2.1182 | -42.9981 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.239 | 8.3991 | 113.1434 | [7 empty] | -2.1204 | -43.2987 | 0.3006 | 2.9273e+18 | 0.4572 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -0.3479 | -83.5737 | 12.046 | 2.9273e+18 | 3.3943 | [6 empty] | 70.786 | 26.9952 | 385.7155 | [5 empty] | -4.909 | -94.7229 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.23 | 27.3059 | 383.9442 | [7 empty] | -4.5836 | -94.765 | 0.3281 | 2.9273e+18 | 0.1758 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -1.3679 | -103.5119 | 33.5055 | 2.9273e+18 | 8.0199 | [6 empty] | 143.8376 | 54.821 | 785.0751 | [5 empty] | -7.1504 | -136.5147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.625 | 55.7568 | 786.5947 | [7 empty] | -6.7077 | -136.8892 | 0.5799 | 2.9273e+18 | 0.2684 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -2.2009 | -122.1934 | 15.1525 | 2.9273e+18 | 4.5241 | [6 empty] | 143.8376 | 54.821 | 785.0751 | [5 empty] | -7.1504 | -136.5147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6219 | 55.7559 | 786.5883 | [7 empty] | -6.7085 | -136.8885 | 0.5789 | 2.9273e+18 | 0.2681 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -3.005 | -139.789 | 5.2826 | 4.391e+18 | 2.7196 | [6 empty] | 143.8376 | 54.821 | 785.0751 | [5 empty] | -7.1504 | -136.5147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.6141 | 55.7511 | 786.5928 | [7 empty] | -6.711 | -136.8875 | 0.5763 | 4.391e+18 | 0.2667 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 1.9971 | 13.6045 | 12.6989 | 3036.1671 | 12.303 | [6 empty] | 0.4323 | 0.544 | 0.1022 | [5 empty] | 0.0558 | 1.0548 | 3105.1319 | [5 empty] | 0.5739 | 0.6279 | 1.0292 | [7 empty] | -0.1551 | -0.1596 | 1.2326 | 13407.7149 | 1.492 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | 0.3764 | -22.9287 | 19.2899 | 4.391e+18 | 12.9638 | [6 empty] | 1.6065 | 0.9913 | 6.5212 | [5 empty] | -0.193 | -3.6472 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.6671 | 1.0991 | 6.7909 | [7 empty] | -0.3205 | -3.8561 | 0.2447 | 4.391e+18 | 0.4228 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -0.8747 | -46.1617 | 32.6638 | 2.9273e+18 | 9.2819 | [6 empty] | 6.0329 | 2.6773 | 30.7198 | [5 empty] | -0.7142 | -13.4983 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.0986 | 2.8129 | 30.7192 | [7 empty] | -0.7888 | -13.864 | 0.3732 | 4.391e+18 | 0.2395 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -1.7218 | -67.1983 | 23.2793 | 2.9273e+18 | 5.7425 | [6 empty] | 21.4777 | 8.5603 | 115.1531 | [5 empty] | -2.3243 | -43.9268 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.4713 | 8.6857 | 113.953 | [7 empty] | -2.2661 | -44.0002 | 0.0936 | 4.391e+18 | 0.217 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -2.3628 | -86.8015 | 8.6084 | 4.391e+18 | 2.1496 | [6 empty] | 70.9853 | 27.4181 | 385.8023 | [5 empty] | -5.0261 | -94.9876 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 71.5304 | 27.6158 | 385.2587 | [7 empty] | -4.681 | -95.0681 | 0.3544 | 2.9273e+18 | 0.1629 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -3.0514 | -106.1001 | 30.8205 | 2.9273e+18 | 6.7492 | [6 empty] | 144.037 | 55.2439 | 785.1619 | [5 empty] | -7.2299 | -136.6361 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.2903 | 56.2012 | 789.8962 | [7 empty] | -6.781 | -137.2195 | 0.7361 | 2.9273e+18 | 0.28 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -3.6455 | -124.2914 | 12.8546 | 4.391e+18 | 2.9934 | [6 empty] | 144.037 | 55.2439 | 785.1619 | [5 empty] | -7.2299 | -136.6361 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.2997 | 56.2129 | 789.9493 | [7 empty] | -6.7847 | -137.2259 | 0.7389 | 2.9273e+18 | 0.2816 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -4.2886 | -141.4972 | 5.6816 | 4.391e+18 | 1.7761 | [6 empty] | 144.037 | 55.2439 | 785.1619 | [5 empty] | -7.2299 | -136.6361 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.2885 | 56.2082 | 789.9194 | [7 empty] | -6.7865 | -137.2226 | 0.7352 | 4.391e+18 | 0.2803 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -22.8308 | 37.5851 | 35.0099 | 3640.1995 | 19.6636 | [6 empty] | 1.9643 | 3.7934 | 0.7693 | [5 empty] | -4.2501 | 7.9128 | 3722.9376 | [5 empty] | 2.2242 | 3.9416 | 1.7532 | [7 empty] | -4.0408 | 6.3551 | 1.5717 | 4411.8372 | 1.068 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -21.7307 | 26.9845 | 26.9176 | 4642.4026 | 17.8367 | [6 empty] | 2.0995 | 3.8449 | 1.5084 | [5 empty] | -4.1531 | 6.5986 | 4263.9267 | [5 empty] | 2.317 | 3.9784 | 2.0668 | [7 empty] | -3.9059 | 5.8584 | 0.7803 | 4656.8269 | 0.6464 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -17.923 | -0.9996 | 14.2513 | 14963.3628 | 16.376 | [6 empty] | 3.1385 | 4.2407 | 7.1883 | [5 empty] | -3.6719 | -1.0686 | 19106.026 | [5 empty] | 3.3027 | 4.3626 | 7.5712 | [7 empty] | -3.5912 | -1.3301 | 0.2736 | 20710.3673 | 0.5025 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -14.5617 | -34.1582 | 19.4993 | 4.391e+18 | 15.9879 | [6 empty] | 7.5649 | 5.9267 | 31.3869 | [5 empty] | -3.3034 | -18.2373 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.8433 | 6.0772 | 32.1875 | [7 empty] | -3.1938 | -18.6957 | 0.4713 | 4.391e+18 | 0.3762 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -12.099 | -62.5575 | 16.3811 | 2.9273e+18 | 12.9257 | [6 empty] | 23.0097 | 11.8097 | 115.8202 | [5 empty] | -3.9796 | -48.3301 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.2552 | 11.981 | 115.9952 | [7 empty] | -3.8713 | -48.5 | 0.2014 | 2.9273e+18 | 0.1289 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -10.5356 | -86.094 | 11.4862 | 4.391e+18 | 9.292 | [6 empty] | 72.5173 | 30.6675 | 386.4694 | [5 empty] | -5.9318 | -96.6172 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.5621 | 30.7226 | 383.8275 | [7 empty] | -5.6555 | -96.3758 | 0.3669 | 2.9273e+18 | 0.1258 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -9.6824 | -107.3533 | 30.1475 | 2.9273e+18 | 7.742 | [6 empty] | 145.569 | 58.4933 | 785.829 | [5 empty] | -7.8412 | -137.4445 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.4693 | 59.4923 | 790.2297 | [7 empty] | -7.5662 | -137.9609 | 0.585 | 4.391e+18 | 0.2581 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -9.2042 | -126.3452 | 11.1827 | 4.391e+18 | 4.4152 | [6 empty] | 145.569 | 58.4933 | 785.829 | [5 empty] | -7.8412 | -137.4445 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.4804 | 59.4956 | 790.2882 | [7 empty] | -7.566 | -137.9656 | 0.5893 | 2.9273e+18 | 0.2589 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -9.1413 | -143.7697 | 6.4574 | 2.9273e+18 | 4.7114 | [6 empty] | 145.569 | 58.4933 | 785.829 | [5 empty] | -7.8412 | -137.4445 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.4729 | 59.4878 | 790.236 | [7 empty] | -7.5629 | -137.9606 | 0.5863 | 2.9273e+18 | 0.2574 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -45.5363 | 60.2259 | 42.6832 | 3766.5156 | 16.7189 | [6 empty] | 8.4912 | 17.6371 | 3.6113 | [5 empty] | -17.2374 | 28.2724 | 3800.7404 | [5 empty] | 8.7399 | 17.7445 | 4.44 | [7 empty] | -16.889 | 27.1072 | 1.2161 | 3913.2916 | 0.5934 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -44.5467 | 52.8596 | 37.5524 | 4163.6364 | 16.1632 | [6 empty] | 8.6264 | 17.6886 | 4.3504 | [5 empty] | -17.1229 | 27.2057 | 3910.1987 | [5 empty] | 8.9265 | 17.818 | 4.7029 | [7 empty] | -16.5049 | 26.7525 | 0.7664 | 3938.0501 | 0.4324 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -40.2524 | 29.6928 | 25.9582 | 6148.2021 | 15.8677 | [6 empty] | 9.6653 | 18.0843 | 10.0303 | [5 empty] | -16.3228 | 19.6329 | 4920.1666 | [5 empty] | 9.806 | 18.1514 | 10.2171 | [7 empty] | -16.0752 | 19.4421 | 0.3126 | 4941.0213 | 0.2005 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -34.8 | -4.402 | 20.8052 | 22125.9395 | 16.5495 | [6 empty] | 14.0918 | 19.7704 | 34.2289 | [5 empty] | -13.9974 | -4.0736 | 22330.5597 | [5 empty] | 14.2758 | 19.8099 | 34.4906 | [7 empty] | -13.6769 | -4.2825 | 0.3826 | 22655.7433 | 0.417 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -29.4899 | -38.8013 | 19.6076 | 4.391e+18 | 20.8767 | [6 empty] | 29.5365 | 25.6533 | 118.6622 | [5 empty] | -10.9843 | -45.2822 | 4.391e+18 | [5 empty] | 29.4466 | 25.7283 | 115.6449 | [7 empty] | -10.6476 | -44.1018 | 1.2275 | 4.391e+18 | 0.3734 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -25.1886 | -69.0311 | 32.8452 | 4.391e+18 | 18.7825 | [6 empty] | 79.0442 | 44.5111 | 389.3114 | [5 empty] | -9.8077 | -98.0523 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.1219 | 44.7656 | 385.5883 | [7 empty] | -9.5061 | -97.5014 | 0.6281 | 2.9273e+18 | 0.1904 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -21.9864 | -95.9717 | 44.4327 | 4.391e+18 | 15.7738 | [6 empty] | 152.0958 | 72.3369 | 788.671 | [5 empty] | -10.451 | -138.8809 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.7483 | 73.6665 | 791.4686 | [7 empty] | -10.315 | -139.11 | 0.2664 | 4.391e+18 | 0.3131 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -19.6861 | -118.9556 | 21.9614 | 2.9273e+18 | 11.5755 | [6 empty] | 152.0958 | 72.3369 | 788.671 | [5 empty] | -10.451 | -138.8809 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.7508 | 73.6703 | 791.5051 | [7 empty] | -10.3179 | -139.1128 | 0.2674 | 2.9273e+18 | 0.314 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -18.3252 | -138.9555 | 7.8746 | 2.9273e+18 | 10.451 | [6 empty] | 152.0958 | 72.3369 | 788.671 | [5 empty] | -10.451 | -138.8809 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.768 | 73.6762 | 791.5259 | [7 empty] | -10.3125 | -139.1147 | 0.2718 | 4.391e+18 | 0.3152 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -65.3475 | 81.0557 | 38.2645 | 3810.0948 | 12.0497 | [6 empty] | 31.2645 | 65.9401 | 13.5276 | [5 empty] | -35.5817 | 57.0105 | 3816.3434 | [5 empty] | 30.9164 | 65.2741 | 13.7184 | [7 empty] | -35.5264 | 56.4857 | 0.5277 | 3831.9384 | 0.2421 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -64.594 | 75.7185 | 34.8984 | 4018.7159 | 12.0351 | [6 empty] | 31.3997 | 65.9916 | 14.2667 | [5 empty] | -35.5135 | 56.4256 | 3845.2661 | [5 empty] | 31.0222 | 65.3338 | 14.2574 | [7 empty] | -35.4872 | 56.0711 | 0.3554 | 3853.2219 | 0.1884 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -60.9323 | 57.5644 | 26.5134 | 4896.3956 | 12.4108 | [6 empty] | 32.4387 | 66.3873 | 19.9467 | [5 empty] | -35.0025 | 52.0319 | 4078.5113 | [5 empty] | 32.0516 | 65.7406 | 20.4873 | [7 empty] | -35.0913 | 51.2486 | 0.7883 | 4117.0406 | 0.3468 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -55.4479 | 27.5009 | 23.6415 | 7758.2409 | 12.8321 | [6 empty] | 36.8652 | 68.0734 | 44.1452 | [5 empty] | -33.0626 | 35.1049 | 5327.7762 | [5 empty] | 36.6457 | 67.7534 | 44.9353 | [7 empty] | -33.2246 | 34.3784 | 0.7443 | 5401.3068 | 0.2935 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -49.2004 | -6.9456 | 20.8808 | 26362.2881 | 12.5049 | [6 empty] | 52.3099 | 73.9564 | 128.5786 | [5 empty] | -28.3606 | -8.2536 | 23126.747 | [5 empty] | 52.0866 | 73.5994 | 129.8833 | [7 empty] | -28.5252 | -9.0884 | 0.8509 | 25294.3131 | 0.377 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -43.3032 | -40.4531 | 44.5019 | 4.391e+18 | 22.6851 | [6 empty] | 101.8176 | 92.8142 | 399.2278 | [5 empty] | -22.0197 | -79.5354 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.3586 | 92.9742 | 400.9537 | [7 empty] | -21.8331 | -79.8323 | 0.3506 | 4.391e+18 | 0.1733 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -38.1972 | -72.1572 | 61.4456 | 4.391e+18 | 19.7241 | [6 empty] | 174.8692 | 120.64 | 798.5874 | [5 empty] | -19.2092 | -130.5953 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.1791 | 122.2628 | 798.9014 | [7 empty] | -19.1724 | -130.1548 | 0.4421 | 4.391e+18 | 0.3246 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -34.0939 | -99.8154 | 34.1901 | 4.391e+18 | 14.8151 | [6 empty] | 174.8692 | 120.64 | 798.5874 | [5 empty] | -19.2092 | -130.5953 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.1681 | 122.2465 | 798.861 | [7 empty] | -19.1688 | -130.1551 | 0.4421 | 2.9273e+18 | 0.3212 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -31.2169 | -123.6492 | 13.8721 | 2.9273e+18 | 11.1623 | [6 empty] | 174.8692 | 120.64 | 798.5874 | [5 empty] | -19.2092 | -130.5953 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.1755 | 122.2611 | 798.9014 | [7 empty] | -19.1737 | -130.1552 | 0.4415 | 2.9273e+18 | 0.3244 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -83.4294 | 100.6902 | 22.7866 | 3829.6329 | 7.5277 | [6 empty] | 104.2641 | 220.7745 | 45.3142 | [5 empty] | -60.9342 | 97.0575 | 3820.3386 | [5 empty] | 104.0871 | 219.7187 | 44.4809 | [7 empty] | -60.4598 | 97.071 | 0.4746 | 3809.301 | 0.1831 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -82.8073 | 96.5787 | 21.9096 | 3956.5547 | 7.5916 | [6 empty] | 104.3993 | 220.826 | 46.0533 | [5 empty] | -60.8984 | 96.7584 | 3828.9504 | [5 empty] | 103.7734 | 219.5502 | 45.7036 | [7 empty] | -60.7664 | 96.5631 | 0.2357 | 3828.0439 | 0.1316 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -79.7727 | 82.1514 | 22.7709 | 4452.2134 | 8.6955 | [6 empty] | 105.4383 | 221.2217 | 51.7333 | [5 empty] | -60.6249 | 94.4752 | 3896.0846 | [5 empty] | 105.1238 | 220.1281 | 51.524 | [7 empty] | -60.3123 | 94.2352 | 0.3941 | 3894.8296 | 0.1294 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -74.8587 | 56.7399 | 32.2106 | 5763.1517 | 10.5312 | [6 empty] | 109.8647 | 222.9078 | 75.9318 | [5 empty] | -59.5006 | 85.0534 | 4201.9848 | [5 empty] | 108.9416 | 221.41 | 75.2926 | [7 empty] | -59.4916 | 84.889 | 0.1646 | 4201.8103 | 0.1513 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -68.7241 | 25.1505 | 32.9821 | 9129.6921 | 10.4735 | [6 empty] | 125.3095 | 228.7907 | 160.3652 | [5 empty] | -56.0339 | 55.5934 | 5571.3517 | [5 empty] | 125.1552 | 227.6382 | 158.8371 | [7 empty] | -55.4613 | 55.6623 | 0.5767 | 5548.9781 | 0.1997 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -62.3293 | -8.1161 | 15.2992 | 26845.2495 | 8.4162 | [6 empty] | 174.8171 | 247.6485 | 431.0144 | [5 empty] | -48.2207 | -14.0334 | 23340.6717 | [5 empty] | 175.135 | 247.1625 | 433.0028 | [7 empty] | -47.9388 | -14.7024 | 0.726 | 24118.9434 | 0.3208 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -56.2122 | -41.7392 | 40.3926 | 4.391e+18 | 17.8126 | [6 empty] | 247.8688 | 275.4743 | 830.374 | [5 empty] | -41.6066 | -79.3987 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.8479 | 276.628 | 834.6212 | [7 empty] | -41.7536 | -79.6442 | 0.2861 | 4.391e+18 | 0.1055 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -50.8398 | -72.5413 | 11.5011 | 4.391e+18 | 8.7227 | [6 empty] | 247.8688 | 275.4743 | 830.374 | [5 empty] | -41.6066 | -79.3987 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.8764 | 276.6763 | 834.6646 | [7 empty] | -41.7583 | -79.6341 | 0.28 | 4.391e+18 | 0.1102 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -46.5973 | -99.8734 | 21.0742 | 4.391e+18 | 4.7131 | [6 empty] | 247.8688 | 275.4743 | 830.374 | [5 empty] | -41.6066 | -79.3987 | 4.391e+18 | [5 empty] | 248.8344 | 276.6001 | 834.657 | [7 empty] | -41.7528 | -79.6591 | 0.2987 | 4.391e+18 | 0.103 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -100.2878 | 119.353 | 21.4513 | 3839.8857 | 12.9243 | [6 empty] | 211.9795 | 449.2421 | 92.2173 | [5 empty] | -81.294 | 129.3225 | 3821.2038 | [5 empty] | 213.0156 | 449.4912 | 92.5571 | [7 empty] | -80.7668 | 129.1938 | 0.5427 | 3819.0245 | 0.0993 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -99.7235 | 116.0184 | 22.6349 | 3924.4648 | 12.9961 | [6 empty] | 212.1147 | 449.2936 | 92.9564 | [5 empty] | -81.2703 | 129.1263 | 3825.4332 | [5 empty] | 213.2052 | 449.5736 | 92.5401 | [7 empty] | -80.6788 | 129.1989 | 0.5959 | 3818.1417 | 0.1397 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -97.1723 | 104.2685 | 28.3571 | 4242.3745 | 13.641 | [6 empty] | 213.1537 | 449.6894 | 98.6364 | [5 empty] | -81.0887 | 127.6231 | 3858.1638 | [5 empty] | 214.5422 | 450.0433 | 99.6697 | [7 empty] | -80.424 | 127.3054 | 0.7367 | 3859.0232 | 0.1211 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -92.9033 | 82.8718 | 40.4526 | 5005.1387 | 14.8848 | [6 empty] | 217.5801 | 451.3754 | 122.8349 | [5 empty] | -80.3284 | 121.3203 | 4002.2666 | [5 empty] | 219.1931 | 451.5997 | 123.1088 | [7 empty] | -79.4515 | 121.1608 | 0.8913 | 3996.894 | 0.1736 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -87.2596 | 54.8754 | 46.6181 | 6576.493 | 15.4012 | [6 empty] | 233.0248 | 457.2584 | 207.2682 | [5 empty] | -77.8369 | 100.5313 | 4569.5626 | [5 empty] | 234.3226 | 457.0207 | 209.2216 | [7 empty] | -77.1151 | 99.9089 | 0.9531 | 4579.6478 | 0.1564 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -80.9995 | 23.6967 | 22.7395 | 10162.8605 | 13.3075 | [6 empty] | 282.5325 | 476.1162 | 477.9174 | [5 empty] | -71.2338 | 44.2325 | 7345.2236 | [5 empty] | 284.3114 | 476.3802 | 479.6307 | [7 empty] | -70.4976 | 43.8633 | 0.8236 | 7354.0967 | 0.1836 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -74.5611 | -9.5674 | 13.8145 | 27598.6042 | 13.6907 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.5309 | 504.9953 | 877.6451 | [7 empty] | -63.2011 | -18.5855 | 0.9785 | 22944.8221 | 0.2876 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -68.5235 | -41.5382 | 23.2715 | 2.1955e+18 | 13.0884 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.5296 | 504.9919 | 877.6567 | [7 empty] | -63.2012 | -18.5881 | 0.9782 | 22947.3101 | 0.2879 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -63.3067 | -71.0648 | 52.3955 | 4.391e+18 | 18.5507 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.5249 | 504.948 | 877.5878 | [7 empty] | -63.1879 | -18.5898 | 0.9913 | 22945.8066 | 0.2917 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -115.9934 | 136.9553 | 35.5289 | 3845.7237 | 7.8234 | [6 empty] | 211.9795 | 449.2421 | 92.2173 | [5 empty] | -81.294 | 129.3225 | 3821.2038 | [5 empty] | 213.0721 | 449.5875 | 92.6044 | [7 empty] | -80.7685 | 129.1965 | 0.5404 | 3819.1544 | 0.0995 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -115.4632 | 134.1539 | 34.5606 | 3905.8697 | 7.8798 | [6 empty] | 212.1147 | 449.2936 | 92.9564 | [5 empty] | -81.2703 | 129.1263 | 3825.4332 | [5 empty] | 213.2786 | 449.7129 | 92.5651 | [7 empty] | -80.684 | 129.2149 | 0.593 | 3818.0858 | 0.141 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -113.2951 | 124.364 | 32.3709 | 4127.4338 | 8.3632 | [6 empty] | 213.1537 | 449.6894 | 98.6364 | [5 empty] | -81.0887 | 127.6231 | 3858.1638 | [5 empty] | 214.5936 | 450.1594 | 99.7135 | [7 empty] | -80.4355 | 127.3139 | 0.7226 | 3859.1597 | 0.1202 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -109.5911 | 106.1401 | 32.9658 | 4631.7702 | 9.3215 | [6 empty] | 217.5801 | 451.3754 | 122.8349 | [5 empty] | -80.3284 | 121.3203 | 4002.2666 | [5 empty] | 219.2487 | 451.72 | 123.0922 | [7 empty] | -79.4588 | 121.1864 | 0.8798 | 3996.565 | 0.1744 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -104.5248 | 81.5234 | 32.765 | 5570.5353 | 9.2665 | [6 empty] | 233.0248 | 457.2584 | 207.2682 | [5 empty] | -77.8369 | 100.5313 | 4569.5626 | [5 empty] | 234.3558 | 457.1169 | 209.2483 | [7 empty] | -77.1299 | 99.9225 | 0.933 | 4579.5839 | 0.1532 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -98.6648 | 53.0757 | 28.8212 | 7292.548 | 8.1431 | [6 empty] | 282.5325 | 476.1162 | 477.9174 | [5 empty] | -71.2338 | 44.2325 | 7345.2236 | [5 empty] | 284.4307 | 476.5565 | 479.8121 | [7 empty] | -70.5009 | 43.868 | 0.8185 | 7354.0291 | 0.1839 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -92.3148 | 21.4395 | 49.0012 | 11210.6611 | 16.0183 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.5568 | 505.0467 | 877.6855 | [7 empty] | -63.206 | -18.5786 | 0.9743 | 22938.6295 | 0.2858 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -86.0522 | -10.1884 | 23.4658 | 26978.2806 | 9.2825 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.52 | 504.9702 | 877.6417 | [7 empty] | -63.1987 | -18.5913 | 0.9804 | 22950.091 | 0.2889 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -80.278 | -40.5694 | 27.1771 | 1.0978e+18 | 7.1818 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.4943 | 504.9619 | 877.6414 | [7 empty] | -63.2076 | -18.5923 | 0.9715 | 22954.1435 | 0.2863 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -131.0019 | 154.017 | 55.5039 | 3848.4262 | 8.1324 | [6 empty] | 211.9795 | 449.2421 | 92.2173 | [5 empty] | -81.294 | 129.3225 | 3821.2038 | [5 empty] | 213.0721 | 449.6007 | 92.5916 | [7 empty] | -80.7724 | 129.2027 | 0.5352 | 3819.0816 | 0.0993 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -130.4925 | 151.6038 | 54.1116 | 3893.0585 | 8.1224 | [6 empty] | 212.1147 | 449.2936 | 92.9564 | [5 empty] | -81.2703 | 129.1263 | 3825.4332 | [5 empty] | 213.3019 | 449.7237 | 92.5866 | [7 empty] | -80.6747 | 129.2095 | 0.6013 | 3818.1303 | 0.1421 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -128.5979 | 143.2864 | 50.0246 | 4055.2194 | 8.2789 | [6 empty] | 213.1537 | 449.6894 | 98.6364 | [5 empty] | -81.0887 | 127.6231 | 3858.1638 | [5 empty] | 214.5769 | 450.1599 | 99.6775 | [7 empty] | -80.4439 | 127.3249 | 0.7104 | 3858.998 | 0.1186 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -125.382 | 127.6681 | 45.4986 | 4411.5687 | 8.7162 | [6 empty] | 217.5801 | 451.3754 | 122.8349 | [5 empty] | -80.3284 | 121.3203 | 4002.2666 | [5 empty] | 219.2416 | 451.7424 | 123.1311 | [7 empty] | -79.473 | 121.1819 | 0.8665 | 3996.8736 | 0.1711 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -120.8886 | 106.0746 | 43.4071 | 5037.5002 | 8.5223 | [6 empty] | 233.0248 | 457.2584 | 207.2682 | [5 empty] | -77.8369 | 100.5313 | 4569.5626 | [5 empty] | 234.432 | 457.2126 | 209.2898 | [7 empty] | -77.1205 | 99.9292 | 0.9359 | 4579.4261 | 0.1543 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -115.5144 | 80.4153 | 57.1836 | 6075.3188 | 10.065 | [6 empty] | 282.5325 | 476.1162 | 477.9174 | [5 empty] | -71.2338 | 44.2325 | 7345.2236 | [5 empty] | 284.4258 | 476.5633 | 479.623 | [7 empty] | -70.496 | 43.9061 | 0.8068 | 7350.8277 | 0.1828 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -109.4596 | 50.9191 | 83.0314 | 7976.6138 | 21.0654 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.6013 | 505.0823 | 877.723 | [7 empty] | -63.1982 | -18.5765 | 0.9822 | 22933.1398 | 0.2882 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -103.2749 | 20.5185 | 55.3626 | 11895.4396 | 15.6265 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.598 | 505.0563 | 877.6797 | [7 empty] | -63.1904 | -18.5772 | 0.9899 | 22931.931 | 0.2903 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -97.2387 | -9.6844 | 34.2643 | 25277.1104 | 9.7403 | [6 empty] | 355.5842 | 503.942 | 877.277 | [5 empty] | -64.1754 | -18.6765 | 23387.5723 | [5 empty] | 358.5701 | 505.0205 | 877.6564 | [7 empty] | -63.1916 | -18.5822 | 0.9883 | 22937.9377 | 0.2903 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 40.1035 | -1.3976 | 35.7251 | 2244.3827 | 18.5839 | [6 empty] | 2.1585 | 1.1039 | 0.8727 | [5 empty] | 4.4241 | 0.4085 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.4179 | 1.5042 | 1.3001 | [7 empty] | 4.0795 | 0.6423 | 0.4165 | 3135.1338 | 0.9097 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 27.505 | -24.4675 | 32.1612 | 7.3183e+17 | 17.4271 | [6 empty] | 3.1974 | 1.4997 | 6.5527 | [5 empty] | 2.5955 | -4.1239 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.4281 | 1.9082 | 6.5347 | [7 empty] | 2.716 | -4.0126 | 0.164 | 2.9273e+18 | 1.0833 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 17.2198 | -47.9896 | 36.8491 | 2.9273e+18 | 12.6273 | [6 empty] | 7.6239 | 3.1858 | 30.7512 | [5 empty] | 1.0484 | -14.8785 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.9223 | 3.5857 | 31.3238 | [7 empty] | 0.9827 | -15.8727 | 0.9964 | 2.9273e+18 | 0.5413 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 11.4786 | -68.9452 | 27.0007 | 2.9273e+18 | 8.3158 | [6 empty] | 23.0686 | 9.0687 | 115.1846 | [5 empty] | -0.9415 | -44.9706 | 4.391e+18 | [5 empty] | 23.2154 | 9.3684 | 114.1143 | [7 empty] | -0.8607 | -45.3134 | 0.3521 | 2.9273e+18 | 0.3668 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 8.0336 | -88.4272 | 13.9914 | 2.9273e+18 | 4.6657 | [6 empty] | 72.5763 | 27.9265 | 385.8338 | [5 empty] | -4.1406 | -95.3227 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.4453 | 28.4024 | 387.6336 | [7 empty] | -3.9588 | -95.7639 | 0.4771 | 2.9273e+18 | 0.1773 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 5.3499 | -107.4923 | 31.6518 | 2.9273e+18 | 7.2272 | [6 empty] | 145.6279 | 55.7523 | 785.1934 | [5 empty] | -6.6026 | -136.8006 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.7495 | 56.4575 | 786.7206 | [7 empty] | -6.4143 | -137.0912 | 0.3463 | 2.9273e+18 | 0.1865 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | 3.4799 | -125.3074 | 15.2889 | 2.9273e+18 | 4.2023 | [6 empty] | 145.6279 | 55.7523 | 785.1934 | [5 empty] | -6.6026 | -136.8006 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.761 | 56.466 | 786.7963 | [7 empty] | -6.4173 | -137.0983 | 0.3507 | 4.391e+18 | 0.1884 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | 1.9034 | -142.3542 | 10.1585 | 4.391e+18 | 3.5364 | [6 empty] | 145.6279 | 55.7523 | 785.1934 | [5 empty] | -6.6026 | -136.8006 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.7372 | 56.4512 | 786.7292 | [7 empty] | -6.4188 | -137.09 | 0.3429 | 2.9273e+18 | 0.1847 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 36.6504 | 19.0245 | 36.1696 | 2244.3827 | 18.3042 | [6 empty] | 2.2226 | 1.4753 | 0.2204 | [5 empty] | 4.5639 | 2.3302 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.3636 | 1.625 | 1.1521 | [7 empty] | 3.7503 | 1.165 | 1.4212 | 1853.0211 | 1.1045 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 31.7772 | 7.1487 | 28.2596 | 2587.8992 | 16.9097 | [6 empty] | 2.3578 | 1.5268 | 0.9596 | [5 empty] | 4.1491 | 1.2075 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.409 | 1.6397 | 1.4147 | [7 empty] | 3.6398 | 0.8071 | 0.6478 | 3713.3178 | 0.5814 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 23.2986 | -18.7474 | 25.4082 | 38414.2697 | 16.1062 | [6 empty] | 3.3968 | 1.9225 | 6.6395 | [5 empty] | 2.5602 | -4.0678 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.4816 | 2.0933 | 6.5537 | [7 empty] | 2.5858 | -3.8987 | 0.171 | 2.9273e+18 | 0.5718 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 14.7342 | -46.059 | 33.2836 | 2.9273e+18 | 12.2315 | [6 empty] | 7.8232 | 3.6086 | 30.838 | [5 empty] | 0.9242 | -15.7756 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.9766 | 3.7928 | 31.3232 | [7 empty] | 0.8507 | -16.2535 | 0.4835 | 2.9273e+18 | 0.2346 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 9.5613 | -69.0547 | 25.6841 | 4.391e+18 | 8.5762 | [6 empty] | 23.268 | 9.4916 | 115.2714 | [5 empty] | -1.1179 | -45.6959 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.2656 | 9.6401 | 113.9632 | [7 empty] | -1.0336 | -45.7066 | 0.085 | 2.9273e+18 | 0.2402 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 6.4098 | -89.2557 | 12.3878 | 2.9273e+18 | 4.3494 | [6 empty] | 72.7756 | 28.3493 | 385.9206 | [5 empty] | -4.2538 | -95.5599 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.0115 | 28.4729 | 384.0508 | [7 empty] | -3.9533 | -95.4576 | 0.3174 | 2.9273e+18 | 0.1308 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 3.94 | -108.6158 | 30.2254 | 2.9273e+18 | 6.1797 | [6 empty] | 145.8273 | 56.1751 | 785.2802 | [5 empty] | -6.6809 | -136.9137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.9642 | 56.7704 | 786.8041 | [7 empty] | -6.4375 | -137.1739 | 0.3563 | 2.9273e+18 | 0.1639 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | 2.2369 | -126.4466 | 13.7509 | 2.9273e+18 | 3.1222 | [6 empty] | 145.8273 | 56.1751 | 785.2802 | [5 empty] | -6.6809 | -136.9137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.962 | 56.7715 | 786.8071 | [7 empty] | -6.4394 | -137.1743 | 0.3553 | 2.9273e+18 | 0.1639 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | 0.7753 | -143.4395 | 9.9086 | 2.9273e+18 | 3.3443 | [6 empty] | 145.8273 | 56.1751 | 785.2802 | [5 empty] | -6.6809 | -136.9137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 146.9644 | 56.7715 | 786.8544 | [7 empty] | -6.4415 | -137.1774 | 0.3561 | 4.391e+18 | 0.1636 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 6.0458 | 38.9403 | 30.2942 | 1914.289 | 19.6622 | [6 empty] | 3.7546 | 4.7247 | 0.8875 | [5 empty] | 0.4847 | 9.1609 | 3105.1319 | [5 empty] | 3.9941 | 4.8258 | 1.7777 | [7 empty] | 0.6026 | 7.6844 | 1.4812 | 3560.6697 | 1.2653 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 4.9635 | 29.1517 | 21.7561 | 3545.8781 | 16.6955 | [6 empty] | 3.8898 | 4.7762 | 1.6266 | [5 empty] | 0.4167 | 7.876 | 3503.8509 | [5 empty] | 3.9733 | 4.8115 | 2.2446 | [7 empty] | 0.2653 | 6.8555 | 1.0317 | 3890.9662 | 0.7553 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | 1.6854 | -30.6048 | 12.3837 | 2.9273e+18 | 13.7824 | [6 empty] | 9.3552 | 6.858 | 31.5051 | [5 empty] | -0.9795 | -18.5112 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.555 | 7.0352 | 32.3117 | [7 empty] | -1.0963 | -18.9191 | 0.4243 | 2.9273e+18 | 0.2002 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -0.002 | -60.1897 | 11.4623 | 4.391e+18 | 11.9614 | [6 empty] | 24.7999 | 12.741 | 115.9385 | [5 empty] | -2.594 | -49.0242 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.8289 | 12.8312 | 114.9765 | [7 empty] | -2.4689 | -48.8542 | 0.2111 | 2.9273e+18 | 0.1488 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -1.0897 | -84.9374 | 12.7264 | 2.9273e+18 | 8.5065 | [6 empty] | 74.3076 | 31.5987 | 386.5877 | [5 empty] | -5.1328 | -97.0045 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.9457 | 31.9113 | 386.9142 | [7 empty] | -4.8634 | -97.155 | 0.3086 | 2.9273e+18 | 0.1485 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -2.1834 | -107.0837 | 31.0019 | 2.9273e+18 | 6.8236 | [6 empty] | 147.3593 | 59.4245 | 785.9473 | [5 empty] | -7.2842 | -137.663 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.5754 | 60.3077 | 787.0964 | [7 empty] | -7.0884 | -137.9149 | 0.3191 | 2.9273e+18 | 0.2289 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -2.9659 | -126.3972 | 12.0651 | 4.391e+18 | 4.5691 | [6 empty] | 147.3593 | 59.4245 | 785.9473 | [5 empty] | -7.2842 | -137.663 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.5812 | 60.3071 | 787.0997 | [7 empty] | -7.0852 | -137.9152 | 0.3212 | 2.9273e+18 | 0.2288 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -3.8303 | -144.1052 | 7.3097 | 2.9273e+18 | 5.7728 | [6 empty] | 147.3593 | 59.4245 | 785.9473 | [5 empty] | -7.2842 | -137.663 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.5922 | 60.3118 | 787.1253 | [7 empty] | -7.0832 | -137.9179 | 0.3246 | 2.9273e+18 | 0.2299 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -23.8105 | 60.4494 | 33.5106 | 3367.0103 | 16.8757 | [6 empty] | 10.2814 | 18.5683 | 3.7295 | [5 empty] | -13.2979 | 28.6305 | 3645.9439 | [5 empty] | 10.6853 | 18.5992 | 4.3967 | [7 empty] | -12.2722 | 27.5371 | 1.4992 | 3705.8755 | 0.7583 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -23.763 | 53.2508 | 27.738 | 3719.309 | 15.6414 | [6 empty] | 10.4166 | 18.6198 | 4.4687 | [5 empty] | -13.2246 | 27.5927 | 3747.0478 | [5 empty] | 10.7228 | 18.6139 | 4.9614 | [7 empty] | -12.3843 | 26.7504 | 1.1897 | 3791.9277 | 0.6124 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -21.5275 | 31.0664 | 13.9965 | 5289.4703 | 15.0108 | [6 empty] | 11.4556 | 19.0156 | 10.1486 | [5 empty] | -12.711 | 20.1958 | 4665.5054 | [5 empty] | 11.6757 | 18.9799 | 10.1245 | [7 empty] | -11.9512 | 20.0786 | 0.7687 | 4633.6757 | 0.5231 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -19.5954 | -2.2869 | 8.4408 | 13167.1727 | 15.4234 | [6 empty] | 15.8821 | 20.7016 | 34.3471 | [5 empty] | -11.2112 | -3.2627 | 16768.1801 | [5 empty] | 16.1673 | 20.7941 | 34.3031 | [7 empty] | -10.6579 | -3.1665 | 0.5616 | 16178.8336 | 0.5566 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -17.394 | -36.412 | 11.6143 | 4.391e+18 | 16.0515 | [6 empty] | 31.3268 | 26.5846 | 118.7805 | [5 empty] | -9.3175 | -44.7583 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.3102 | 26.6827 | 115.6862 | [7 empty] | -8.8558 | -43.5206 | 1.321 | 4.391e+18 | 0.4677 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -15.4023 | -66.915 | 31.7365 | 4.391e+18 | 15.2901 | [6 empty] | 80.8345 | 45.4424 | 389.4297 | [5 empty] | -8.9333 | -97.9852 | 4.391e+18 | [5 empty] | 81.2297 | 45.8866 | 387.2566 | [7 empty] | -8.6519 | -97.615 | 0.465 | 2.9273e+18 | 0.1981 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -14.0937 | -94.3831 | 44.7303 | 4.391e+18 | 13.0482 | [6 empty] | 153.8861 | 73.2682 | 788.7893 | [5 empty] | -9.8667 | -138.9133 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.4531 | 74.6236 | 790.0034 | [7 empty] | -9.6704 | -139.0001 | 0.2147 | 4.391e+18 | 0.3241 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -13.0975 | -117.6413 | 21.5159 | 4.391e+18 | 10.3122 | [6 empty] | 153.8861 | 73.2682 | 788.7893 | [5 empty] | -9.8667 | -138.9133 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.4606 | 74.6288 | 789.9929 | [7 empty] | -9.6677 | -138.9992 | 0.2168 | 2.9273e+18 | 0.3253 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -12.7525 | -137.9389 | 3.0459 | 4.391e+18 | 10.4384 | [6 empty] | 153.8861 | 73.2682 | 788.7893 | [5 empty] | -9.8667 | -138.9133 | 4.391e+18 | [5 empty] | 155.4515 | 74.6184 | 789.9724 | [7 empty] | -9.6667 | -138.9978 | 0.2171 | 2.9273e+18 | 0.3229 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -48.8625 | 80.9623 | 28.468 | 3582.9095 | 11.6119 | [6 empty] | 33.0548 | 66.8714 | 13.6459 | [5 empty] | -33.3502 | 57.0919 | 3773.2428 | [5 empty] | 33.0706 | 66.5603 | 14.3182 | [7 empty] | -33.0958 | 56.3438 | 0.7902 | 3800.2109 | 0.3098 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -48.5586 | 75.584 | 24.4312 | 3782.8081 | 11.1702 | [6 empty] | 33.19 | 66.9229 | 14.385 | [5 empty] | -33.2888 | 56.5126 | 3801.5342 | [5 empty] | 33.0369 | 66.5464 | 14.9199 | [7 empty] | -33.246 | 55.8716 | 0.6424 | 3827.639 | 0.2825 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -45.7348 | 57.8029 | 14.0859 | 4571.9875 | 11.2656 | [6 empty] | 34.229 | 67.3186 | 20.0649 | [5 empty] | -32.8287 | 52.1598 | 4029.4288 | [5 empty] | 34.3749 | 67.1173 | 20.5658 | [7 empty] | -32.4368 | 51.6004 | 0.683 | 4048.4515 | 0.2163 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -42.2397 | 28.2615 | 13.2299 | 7009.8586 | 12.0033 | [6 empty] | 38.6555 | 69.0047 | 44.2635 | [5 empty] | -31.0797 | 35.3667 | 5243.1314 | [5 empty] | 38.7927 | 68.7135 | 44.6701 | [7 empty] | -30.6209 | 34.8416 | 0.6974 | 5272.0944 | 0.2364 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -38.0001 | -5.6633 | 11.3751 | 17935.6449 | 11.5883 | [6 empty] | 54.1002 | 74.8876 | 128.6968 | [5 empty] | -26.8289 | -7.8078 | 21063.0592 | [5 empty] | 54.2362 | 74.8848 | 129.2865 | [7 empty] | -26.731 | -8.0895 | 0.2982 | 21489.6704 | 0.1745 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -33.8237 | -38.9091 | 42.215 | 4.391e+18 | 17.7069 | [6 empty] | 103.6079 | 93.7454 | 399.346 | [5 empty] | -21.0899 | -79.1578 | 4.391e+18 | [5 empty] | 104.7 | 94.3935 | 401.1695 | [7 empty] | -20.7478 | -79.2391 | 0.3516 | 4.391e+18 | 0.2899 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -30.2948 | -70.6181 | 60.8941 | 4.391e+18 | 15.2926 | [6 empty] | 176.6595 | 121.5712 | 798.7056 | [5 empty] | -18.5829 | -130.3753 | 4.391e+18 | [5 empty] | 178.8052 | 123.3261 | 804.3292 | [7 empty] | -18.5055 | -130.519 | 0.1632 | 2.9273e+18 | 0.3204 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -27.3876 | -98.1964 | 33.3617 | 4.391e+18 | 11.6751 | [6 empty] | 176.6595 | 121.5712 | 798.7056 | [5 empty] | -18.5829 | -130.3753 | 4.391e+18 | [5 empty] | 178.8103 | 123.3554 | 804.3716 | [7 empty] | -18.5182 | -130.5145 | 0.1535 | 2.9273e+18 | 0.3255 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -25.4921 | -122.1096 | 10.7731 | 4.391e+18 | 9.5175 | [6 empty] | 176.6595 | 121.5712 | 798.7056 | [5 empty] | -18.5829 | -130.3753 | 4.391e+18 | [5 empty] | 178.7937 | 123.326 | 804.36 | [7 empty] | -18.5143 | -130.5221 | 0.162 | 4.391e+18 | 0.3202 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -70.5134 | 100.487 | 11.2648 | 3685.8575 | 5.4313 | [6 empty] | 106.0544 | 221.7057 | 45.4325 | [5 empty] | -59.7776 | 97.0752 | 3807.3246 | [5 empty] | 105.6482 | 220.3878 | 45.7321 | [7 empty] | -59.4697 | 96.5757 | 0.5868 | 3812.8136 | 0.1698 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -70.1247 | 96.2803 | 10.3938 | 3811.8994 | 5.1101 | [6 empty] | 106.1896 | 221.7572 | 46.1716 | [5 empty] | -59.7428 | 96.777 | 3815.8793 | [5 empty] | 106.1684 | 220.6047 | 45.7254 | [7 empty] | -59.1014 | 96.5801 | 0.671 | 3808.3904 | 0.1943 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -67.4245 | 81.964 | 14.8435 | 4280.1696 | 6.1741 | [6 empty] | 107.2286 | 222.153 | 51.8515 | [5 empty] | -59.4776 | 94.501 | 3882.561 | [5 empty] | 107.219 | 220.9834 | 51.5184 | [7 empty] | -58.8283 | 94.2447 | 0.6981 | 3876.701 | 0.1917 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -63.6611 | 56.7099 | 28.883 | 5509.6533 | 8.7051 | [6 empty] | 111.655 | 223.839 | 76.0501 | [5 empty] | -58.3871 | 85.1074 | 4186.2562 | [5 empty] | 111.1223 | 222.4476 | 75.299 | [7 empty] | -58.0671 | 84.9734 | 0.3469 | 4180.5047 | 0.1578 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -58.7916 | 25.5713 | 30.3854 | 8476.1833 | 9.1521 | [6 empty] | 127.0998 | 229.722 | 160.4834 | [5 empty] | -55.0232 | 55.7221 | 5543.1223 | [5 empty] | 127.2767 | 228.5375 | 158.8201 | [7 empty] | -54.1455 | 55.7867 | 0.8801 | 5513.9144 | 0.2777 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -53.5647 | -7.3255 | 8.9192 | 20668.0363 | 6.3094 | [6 empty] | 176.6074 | 248.5798 | 431.1326 | [5 empty] | -47.435 | -13.8047 | 22659.1647 | [5 empty] | 177.3181 | 248.1911 | 433.1099 | [7 empty] | -46.9337 | -14.4589 | 0.8242 | 23260.765 | 0.3795 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -48.649 | -40.7483 | 39.1636 | 4.391e+18 | 15.3566 | [6 empty] | 249.6591 | 276.4056 | 830.4922 | [5 empty] | -41.0064 | -79.1589 | 4.391e+18 | [5 empty] | 251.1602 | 277.5984 | 836.0476 | [7 empty] | -40.9732 | -79.6081 | 0.4504 | 4.391e+18 | 0.1426 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -44.2716 | -71.1784 | 8.6227 | 4.391e+18 | 6.1382 | [6 empty] | 249.6591 | 276.4056 | 830.4922 | [5 empty] | -41.0064 | -79.1589 | 4.391e+18 | [5 empty] | 251.2077 | 277.6629 | 836.0894 | [7 empty] | -40.9738 | -79.5927 | 0.435 | 4.391e+18 | 0.1439 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -40.8976 | -98.3669 | 19.2083 | 4.391e+18 | 4.728 | [6 empty] | 249.6591 | 276.4056 | 830.4922 | [5 empty] | -41.0064 | -79.1589 | 4.391e+18 | [5 empty] | 251.1981 | 277.6419 | 836.0748 | [7 empty] | -40.9705 | -79.5978 | 0.4404 | 4.391e+18 | 0.1446 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -89.8625 | 119.1134 | 13.835 | 3742.0439 | 11.8549 | [6 empty] | 213.7698 | 450.1734 | 92.3356 | [5 empty] | -80.5321 | 129.3286 | 3814.7929 | [5 empty] | 214.4579 | 450.1405 | 93.5037 | [7 empty] | -80.166 | 128.9534 | 0.5242 | 3819.2831 | 0.0844 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -89.4238 | 115.6791 | 16.1393 | 3827.5131 | 11.8447 | [6 empty] | 213.905 | 450.2249 | 93.0747 | [5 empty] | -80.5087 | 129.1327 | 3819.0085 | [5 empty] | 214.9034 | 450.3522 | 93.4961 | [7 empty] | -79.9679 | 128.9606 | 0.5675 | 3817.433 | 0.0991 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -86.9801 | 103.9131 | 24.6335 | 4135.3308 | 12.3862 | [6 empty] | 214.944 | 450.6206 | 98.7546 | [5 empty] | -80.3298 | 127.6319 | 3851.631 | [5 empty] | 216.2136 | 450.7993 | 100.5313 | [7 empty] | -79.7194 | 127.0936 | 0.8138 | 3857.7667 | 0.1289 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -83.4194 | 82.5501 | 38.9784 | 4874.9131 | 13.7402 | [6 empty] | 219.3704 | 452.3067 | 122.9532 | [5 empty] | -79.5808 | 121.3389 | 3995.242 | [5 empty] | 220.959 | 452.4094 | 124.1937 | [7 empty] | -78.7319 | 120.9081 | 0.952 | 3996.6255 | 0.1574 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -78.579 | 54.8125 | 45.7904 | 6359.1116 | 14.4512 | [6 empty] | 234.8151 | 458.1897 | 207.3865 | [5 empty] | -77.1261 | 100.5799 | 4560.3642 | [5 empty] | 235.8582 | 457.7095 | 210.5693 | [7 empty] | -76.5371 | 99.6302 | 1.1175 | 4582.3063 | 0.1849 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -73.0967 | 23.9189 | 20.5743 | 9607.7533 | 12.4344 | [6 empty] | 284.3228 | 477.0474 | 478.0357 | [5 empty] | -70.6185 | 44.3434 | 7319.9094 | [5 empty] | 285.8513 | 477.0717 | 480.8322 | [7 empty] | -69.9911 | 43.7208 | 0.8839 | 7351.8604 | 0.1894 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -67.5298 | -9.0956 | 10.1941 | 22924.4174 | 12.6573 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.4854 | 505.8897 | 878.8232 | [7 empty] | -62.6536 | -18.6076 | 1.0091 | 22761.5017 | 0.3259 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -62.2741 | -40.5674 | 22.0845 | 2.1955e+18 | 13.0723 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.5056 | 505.8865 | 878.8211 | [7 empty] | -62.6438 | -18.6092 | 1.019 | 22759.8463 | 0.3291 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -57.761 | -69.8705 | 51.6818 | 4.391e+18 | 19.2151 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.4915 | 505.8893 | 878.8265 | [7 empty] | -62.651 | -18.6085 | 1.0118 | 22761.4676 | 0.3268 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -107.3325 | 136.7452 | 27.8077 | 3774.669 | 6.4957 | [6 empty] | 213.7698 | 450.1734 | 92.3356 | [5 empty] | -80.5321 | 129.3286 | 3814.7929 | [5 empty] | 214.5869 | 450.3271 | 93.5528 | [7 empty] | -80.1553 | 128.9682 | 0.5214 | 3819.1738 | 0.0847 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -106.8746 | 133.8323 | 26.7815 | 3836.2663 | 6.47 | [6 empty] | 213.905 | 450.2249 | 93.0747 | [5 empty] | -80.5087 | 129.1327 | 3819.0085 | [5 empty] | 214.9852 | 450.485 | 93.5365 | [7 empty] | -79.9667 | 128.9707 | 0.5657 | 3817.4348 | 0.1003 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -104.7101 | 123.9742 | 24.6531 | 4053.7752 | 6.8484 | [6 empty] | 214.944 | 450.6206 | 98.7546 | [5 empty] | -80.3298 | 127.6319 | 3851.631 | [5 empty] | 216.2367 | 450.881 | 100.5568 | [7 empty] | -79.7353 | 127.1022 | 0.7963 | 3857.8854 | 0.1272 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -101.4558 | 105.6694 | 26.9082 | 4551.4949 | 7.961 | [6 empty] | 219.3704 | 452.3067 | 122.9532 | [5 empty] | -79.5808 | 121.3389 | 3995.242 | [5 empty] | 220.9451 | 452.5016 | 124.1921 | [7 empty] | -78.772 | 120.9297 | 0.9065 | 3996.7069 | 0.1503 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -96.9243 | 81.2433 | 27.6744 | 5459.6646 | 8.005 | [6 empty] | 234.8151 | 458.1897 | 207.3865 | [5 empty] | -77.1261 | 100.5799 | 4560.3642 | [5 empty] | 236.0019 | 457.9062 | 210.7673 | [7 empty] | -76.5316 | 99.6183 | 1.1306 | 4582.9943 | 0.1872 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -91.5576 | 52.953 | 22.6401 | 7103.2266 | 6.8709 | [6 empty] | 284.3228 | 477.0474 | 478.0357 | [5 empty] | -70.6185 | 44.3434 | 7319.9094 | [5 empty] | 285.9915 | 477.2586 | 481.0184 | [7 empty] | -69.9875 | 43.7261 | 0.8827 | 7351.5567 | 0.19 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -85.8622 | 21.5404 | 45.8073 | 10723.204 | 15.3118 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.5147 | 505.8689 | 878.8437 | [7 empty] | -62.636 | -18.6177 | 1.0275 | 22765.4693 | 0.3329 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -80.2227 | -9.5589 | 18.835 | 23318.388 | 8.141 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.4982 | 505.8511 | 878.7778 | [7 empty] | -62.6352 | -18.6121 | 1.0278 | 22760.7713 | 0.3319 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -74.985 | -39.7006 | 24.0128 | 1.0978e+18 | 6.7723 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.54 | 505.9363 | 878.8108 | [7 empty] | -62.6422 | -18.5958 | 1.0196 | 22745.9087 | 0.3276 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -123.5403 | 153.8181 | 49.4919 | 3794.0224 | 7.2229 | [6 empty] | 213.7698 | 450.1734 | 92.3356 | [5 empty] | -80.5321 | 129.3286 | 3814.7929 | [5 empty] | 214.5614 | 450.3096 | 93.5492 | [7 empty] | -80.1645 | 128.9678 | 0.5151 | 3819.2492 | 0.0839 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -123.0605 | 151.2893 | 47.9747 | 3839.9318 | 7.1503 | [6 empty] | 213.905 | 450.2249 | 93.0747 | [5 empty] | -80.5087 | 129.1327 | 3819.0085 | [5 empty] | 214.9838 | 450.457 | 93.5187 | [7 empty] | -79.9568 | 128.9696 | 0.5755 | 3817.3047 | 0.1021 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -121.1577 | 142.9264 | 43.5986 | 4000.4187 | 7.199 | [6 empty] | 214.944 | 450.6206 | 98.7546 | [5 empty] | -80.3298 | 127.6319 | 3851.631 | [5 empty] | 216.2567 | 450.9038 | 100.5304 | [7 empty] | -79.7296 | 127.1121 | 0.794 | 3857.6388 | 0.1267 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -118.2375 | 127.1606 | 39.0926 | 4355.7093 | 7.6542 | [6 empty] | 219.3704 | 452.3067 | 122.9532 | [5 empty] | -79.5808 | 121.3389 | 3995.242 | [5 empty] | 220.9743 | 452.5074 | 124.19 | [7 empty] | -78.7564 | 120.929 | 0.9207 | 3996.5617 | 0.1531 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -114.1085 | 105.6733 | 37.3315 | 4969.0363 | 7.4912 | [6 empty] | 234.8151 | 458.1897 | 207.3865 | [5 empty] | -77.1261 | 100.5799 | 4560.3642 | [5 empty] | 235.9182 | 457.8114 | 210.574 | [7 empty] | -76.5372 | 99.6483 | 1.1021 | 4581.9132 | 0.1819 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -109.0528 | 80.0845 | 52.4845 | 5979.8764 | 9.323 | [6 empty] | 284.3228 | 477.0474 | 478.0357 | [5 empty] | -70.6185 | 44.3434 | 7319.9094 | [5 empty] | 285.9458 | 477.2254 | 480.9171 | [7 empty] | -69.9952 | 43.7395 | 0.8678 | 7350.6662 | 0.1867 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -103.5248 | 50.8477 | 80.0126 | 7801.2853 | 20.7803 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.4908 | 505.852 | 878.7957 | [7 empty] | -62.6395 | -18.6141 | 1.0237 | 22763.9177 | 0.331 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -97.7921 | 20.9053 | 52.1526 | 11409.224 | 15.1353 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.5492 | 505.8929 | 878.8276 | [7 empty] | -62.6269 | -18.6105 | 1.0359 | 22755.4177 | 0.3345 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -92.1547 | -9.1475 | 29.9991 | 22722.3034 | 8.8959 | [6 empty] | 357.3745 | 504.8732 | 877.3953 | [5 empty] | -63.6594 | -18.5264 | 23044.8818 | [5 empty] | 360.5574 | 505.9222 | 878.8297 | [7 empty] | -62.6316 | -18.6032 | 1.0307 | 22749.5686 | 0.332 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 83.5211 | 10.3218 | 60.5122 | 2244.3827 | 13.8888 | [6 empty] | 9.7858 | 5.0714 | 1.3765 | [5 empty] | 23.179 | 5.7882 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.886 | 5.3632 | 1.9796 | [7 empty] | 22.0997 | 5.5394 | 1.1076 | 2244.3827 | 0.7074 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 66.8474 | -13.9401 | 49.08 | 5763.58 | 14.6014 | [6 empty] | 10.8247 | 5.4672 | 7.0565 | [5 empty] | 19.3875 | -1.4338 | 4234.2331 | [5 empty] | 10.9791 | 5.7961 | 7.2102 | [7 empty] | 19.2053 | -1.0111 | 0.4603 | 4280.1749 | 0.7942 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 47.7285 | -42.9866 | 42.7146 | 6.4036e+17 | 13.5494 | [6 empty] | 15.2512 | 7.1532 | 31.255 | [5 empty] | 12.1646 | -19.3277 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.3835 | 7.4847 | 31.8384 | [7 empty] | 11.7915 | -19.5172 | 0.4184 | 2.9273e+18 | 0.5666 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 34.4103 | -68.113 | 34.6079 | 2.9273e+18 | 11.2419 | [6 empty] | 30.6959 | 13.0362 | 115.6884 | [5 empty] | 5.2134 | -49.5321 | 4.391e+18 | [5 empty] | 30.8001 | 13.2801 | 115.2844 | [7 empty] | 5.2317 | -49.5455 | 0.0227 | 4.391e+18 | 0.239 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 25.936 | -89.5281 | 27.7416 | 2.9273e+18 | 7.9695 | [6 empty] | 80.2036 | 31.894 | 386.3376 | [5 empty] | -0.7035 | -97.27 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 80.9305 | 32.1907 | 388.5714 | [7 empty] | -0.5671 | -97.6108 | 0.3671 | 2.9273e+18 | 0.1125 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 19.5826 | -109.4648 | 37.0282 | 2.9273e+18 | 7.7786 | [6 empty] | 153.2552 | 59.7198 | 785.6972 | [5 empty] | -4.2207 | -137.8282 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.7184 | 60.6423 | 786.9745 | [7 empty] | -3.9126 | -138.0973 | 0.4091 | 4.391e+18 | 0.2408 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 15.3057 | -127.5674 | 22.0582 | 4.391e+18 | 5.4364 | [6 empty] | 153.2552 | 59.7198 | 785.6972 | [5 empty] | -4.2207 | -137.8282 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.7139 | 60.6397 | 786.9861 | [7 empty] | -3.9148 | -138.0976 | 0.4076 | 2.9273e+18 | 0.24 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 12.0118 | -144.5637 | 17.5745 | 4.391e+18 | 5.5039 | [6 empty] | 153.2552 | 59.7198 | 785.6972 | [5 empty] | -4.2207 | -137.8282 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 154.7229 | 60.6439 | 787.0349 | [7 empty] | -3.9155 | -138.1017 | 0.4099 | 4.391e+18 | 0.2409 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 79.3955 | 25.9427 | 58.8336 | 2244.3827 | 16.9921 | [6 empty] | 9.8499 | 5.4428 | 0.7242 | [5 empty] | 23.4274 | 7.8052 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.7963 | 5.5215 | 1.713 | [7 empty] | 21.7361 | 6.4162 | 2.1886 | 2244.3827 | 0.9774 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 73.6583 | 16.666 | 51.8031 | 2244.3827 | 14.3478 | [6 empty] | 9.9851 | 5.4943 | 1.4634 | [5 empty] | 22.8337 | 6.6451 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.9546 | 5.5856 | 2.0384 | [7 empty] | 21.7731 | 5.9833 | 1.2502 | 2244.3827 | 0.542 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 60.8104 | -7.6875 | 42.1299 | 5154.287 | 14.5107 | [6 empty] | 11.0241 | 5.89 | 7.1433 | [5 empty] | 19.2545 | -0.757 | 4176.4889 | [5 empty] | 11.075 | 6.047 | 7.3712 | [7 empty] | 18.9111 | -0.7245 | 0.345 | 4364.5669 | 0.3737 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 44.5558 | -38.275 | 37.6568 | 1.3722e+17 | 13.8379 | [6 empty] | 15.4505 | 7.5761 | 31.3418 | [5 empty] | 12.086 | -19.2029 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.5372 | 7.7454 | 32.2779 | [7 empty] | 11.6034 | -19.6441 | 0.6538 | 2.9273e+18 | 0.3682 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 32.4834 | -65.2678 | 31.4982 | 2.9273e+18 | 11.762 | [6 empty] | 30.8952 | 13.4591 | 115.7752 | [5 empty] | 5.0871 | -49.7252 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.8936 | 13.5829 | 115.3185 | [7 empty] | 5.078 | -49.6595 | 0.0663 | 2.9273e+18 | 0.1501 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 24.5277 | -88.0168 | 27.0176 | 4.391e+18 | 8.2872 | [6 empty] | 80.4029 | 32.3168 | 386.4244 | [5 empty] | -0.8049 | -97.4088 | 4.391e+18 | [5 empty] | 80.8295 | 32.4287 | 385.0262 | [7 empty] | -0.3777 | -97.3096 | 0.4385 | 2.9273e+18 | 0.1674 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 18.4144 | -108.8374 | 36.8903 | 4.391e+18 | 7.3498 | [6 empty] | 153.4546 | 60.1426 | 785.784 | [5 empty] | -4.2951 | -137.9093 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.0482 | 60.899 | 788.5915 | [7 empty] | -3.9645 | -138.2533 | 0.4771 | 2.9273e+18 | 0.2046 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 14.2953 | -127.4366 | 21.3373 | 2.9273e+18 | 5.2105 | [6 empty] | 153.4546 | 60.1426 | 785.784 | [5 empty] | -4.2951 | -137.9093 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.053 | 60.8991 | 788.5837 | [7 empty] | -3.9613 | -138.2529 | 0.479 | 2.9273e+18 | 0.2051 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 11.0858 | -144.7064 | 16.8158 | 2.9273e+18 | 5.7662 | [6 empty] | 153.4546 | 60.1426 | 785.784 | [5 empty] | -4.2951 | -137.9093 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.0585 | 60.9029 | 788.6316 | [7 empty] | -3.9636 | -138.2568 | 0.4803 | 2.9273e+18 | 0.2056 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 47.1332 | 41.7071 | 39.6946 | 2244.3827 | 19.3972 | [6 empty] | 11.3819 | 8.6922 | 1.3913 | [5 empty] | 18.87 | 13.835 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.9001 | 8.9694 | 2.252 | [7 empty] | 19.1417 | 12.7475 | 1.1209 | 2244.3827 | 1.0908 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 44.329 | 33.8236 | 33.3922 | 2244.3827 | 16.7704 | [6 empty] | 11.5171 | 8.7437 | 2.1304 | [5 empty] | 18.5095 | 12.6482 | 2244.3827 | [5 empty] | 11.9611 | 8.9935 | 2.5756 | [7 empty] | 18.9894 | 12.2476 | 0.6252 | 2244.3827 | 0.6148 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 38.979 | 10.7179 | 23.6082 | 4442.3474 | 15.7625 | [6 empty] | 12.5561 | 9.1394 | 7.8104 | [5 empty] | 16.1506 | 4.7002 | 3985.6452 | [5 empty] | 12.7914 | 9.3483 | 7.9383 | [7 empty] | 16.2968 | 4.8708 | 0.2246 | 3977.4008 | 0.187 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 30.09 | -21.8737 | 20.3305 | 16134.9686 | 15.511 | [6 empty] | 16.9825 | 10.8255 | 32.0089 | [5 empty] | 10.4532 | -16.6085 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.2247 | 11.0834 | 31.881 | [7 empty] | 10.6628 | -16.2302 | 0.4325 | 6.4036e+17 | 0.3259 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 22.5469 | -53.1235 | 18.8502 | 2.9273e+18 | 14.0973 | [6 empty] | 32.4272 | 16.7085 | 116.4423 | [5 empty] | 3.9347 | -50.1375 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.5993 | 16.8055 | 116.9919 | [7 empty] | 3.9551 | -50.282 | 0.146 | 2.9273e+18 | 0.0488 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 17.1164 | -79.8921 | 26.1742 | 2.9273e+18 | 10.7936 | [6 empty] | 81.9349 | 35.5662 | 387.0915 | [5 empty] | -1.6 | -98.1892 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.4108 | 35.7687 | 386.4804 | [7 empty] | -1.2725 | -98.163 | 0.3286 | 2.9273e+18 | 0.1375 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 12.5369 | -103.8785 | 38.6868 | 2.9273e+18 | 8.1272 | [6 empty] | 154.9866 | 63.392 | 786.4511 | [5 empty] | -4.8692 | -138.4284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.0554 | 64.4547 | 792.1587 | [7 empty] | -4.6255 | -138.9866 | 0.609 | 2.9273e+18 | 0.2613 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 9.3712 | -124.5339 | 19.8958 | 2.9273e+18 | 6.5926 | [6 empty] | 154.9866 | 63.392 | 786.4511 | [5 empty] | -4.8692 | -138.4284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.0568 | 64.4575 | 792.161 | [7 empty] | -4.6261 | -138.987 | 0.6092 | 4.391e+18 | 0.2619 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 6.7259 | -143.0548 | 12.4839 | 2.9273e+18 | 7.8057 | [6 empty] | 154.9866 | 63.392 | 786.4511 | [5 empty] | -4.8692 | -138.4284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.0567 | 64.4527 | 792.2011 | [7 empty] | -4.6272 | -138.9894 | 0.6109 | 4.391e+18 | 0.2608 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 11.1981 | 61.2181 | 32.5655 | 1945.4479 | 18.3692 | [6 empty] | 17.9087 | 22.5358 | 4.2333 | [5 empty] | 1.5928 | 30.1013 | 3105.1319 | [5 empty] | 18.5683 | 22.736 | 4.7786 | [7 empty] | 2.847 | 29.392 | 1.4409 | 3116.6295 | 0.9605 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 10.0151 | 55.0523 | 27.2374 | 3008.5904 | 17.0933 | [6 empty] | 18.0439 | 22.5873 | 4.9725 | [5 empty] | 1.5433 | 29.1659 | 3185.0743 | [5 empty] | 18.5563 | 22.7278 | 5.4222 | [7 empty] | 2.5344 | 28.5716 | 1.1557 | 3197.1111 | 0.781 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 9.3509 | 35.1783 | 15.1559 | 4129.0904 | 16.6006 | [6 empty] | 19.0829 | 22.9831 | 10.6524 | [5 empty] | 1.1858 | 22.4099 | 3869.9438 | [5 empty] | 19.2359 | 22.9629 | 10.8783 | [7 empty] | 1.5602 | 22.0622 | 0.511 | 3888.3015 | 0.4067 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | 4.2891 | -29.8219 | 14.1419 | 84121.9727 | 16.4796 | [6 empty] | 38.9541 | 30.5521 | 119.2843 | [5 empty] | -2.2417 | -42.3655 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.1579 | 30.7928 | 120.9739 | [7 empty] | -2.5697 | -42.8179 | 0.5588 | 4.391e+18 | 0.2523 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | 2.5905 | -60.8432 | 37.4791 | 2.9273e+18 | 15.0339 | [6 empty] | 88.4618 | 49.4099 | 389.9335 | [5 empty] | -5.1597 | -97.5122 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.5782 | 49.7073 | 386.314 | [7 empty] | -4.8284 | -96.9054 | 0.6913 | 4.391e+18 | 0.1983 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | 0.751 | -89.3378 | 50.2707 | 2.9273e+18 | 12.1501 | [6 empty] | 161.5134 | 77.2357 | 789.2931 | [5 empty] | -7.3523 | -138.951 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.0497 | 78.4856 | 791.6382 | [7 empty] | -7.208 | -139.0903 | 0.2006 | 2.9273e+18 | 0.2875 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -0.5281 | -113.7228 | 26.1349 | 4.391e+18 | 10.4344 | [6 empty] | 161.5134 | 77.2357 | 789.2931 | [5 empty] | -7.3523 | -138.951 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.0614 | 78.4896 | 791.668 | [7 empty] | -7.2054 | -139.0928 | 0.2042 | 2.9273e+18 | 0.2882 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -1.9541 | -134.9009 | 6.7487 | 2.9273e+18 | 11.3271 | [6 empty] | 161.5134 | 77.2357 | 789.2931 | [5 empty] | -7.3523 | -138.951 | 4.391e+18 | [5 empty] | 163.0474 | 78.4765 | 791.6204 | [7 empty] | -7.204 | -139.0895 | 0.2029 | 4.391e+18 | 0.2852 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -20.3725 | 80.9787 | 23.8446 | 3199.8919 | 13.7187 | [6 empty] | 40.6821 | 70.8388 | 14.1497 | [5 empty] | -24.2631 | 57.4537 | 3601.6061 | [5 empty] | 41.3702 | 70.4949 | 14.0305 | [7 empty] | -22.6479 | 57.1379 | 1.6458 | 3574.3502 | 0.6298 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -20.834 | 76.1774 | 19.5769 | 3370.6013 | 12.7731 | [6 empty] | 40.8173 | 70.8903 | 14.8888 | [5 empty] | -24.2275 | 56.8969 | 3627.5714 | [5 empty] | 41.2981 | 70.4622 | 14.5703 | [7 empty] | -22.8431 | 56.7257 | 1.395 | 3597.5971 | 0.5683 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -19.5859 | 59.7671 | 8.3052 | 4006.8382 | 12.2185 | [6 empty] | 41.8563 | 71.2861 | 20.5687 | [5 empty] | -23.9609 | 52.7077 | 3835.7768 | [5 empty] | 42.4903 | 70.9446 | 20.152 | [7 empty] | -22.4145 | 52.6189 | 1.5489 | 3797.5502 | 0.6446 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -19.0445 | 31.8881 | 6.0049 | 5809.9183 | 12.7843 | [6 empty] | 46.2828 | 72.9722 | 44.7673 | [5 empty] | -22.944 | 36.4546 | 4920.9674 | [5 empty] | 46.8149 | 72.8446 | 44.0458 | [7 empty] | -21.8326 | 36.7053 | 1.1393 | 4861.2484 | 0.5173 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -18.0173 | -0.9597 | 5.5583 | 11229.5902 | 12.3117 | [6 empty] | 61.7275 | 78.8551 | 129.2006 | [5 empty] | -20.4576 | -5.9536 | 15681.4078 | [5 empty] | 61.8898 | 78.847 | 130.2448 | [7 empty] | -20.4001 | -6.4378 | 0.4876 | 16090.1392 | 0.2841 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -16.6403 | -33.7719 | 43.7787 | 2.1955e+18 | 11.3017 | [6 empty] | 111.2351 | 97.7129 | 399.8498 | [5 empty] | -17.156 | -77.5475 | 4.391e+18 | [5 empty] | 112.2565 | 98.2845 | 402.5265 | [7 empty] | -16.929 | -77.8452 | 0.3744 | 4.391e+18 | 0.2157 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -15.7517 | -65.6208 | 63.7973 | 4.391e+18 | 12.2439 | [6 empty] | 184.2868 | 125.5387 | 799.2094 | [5 empty] | -15.9163 | -129.418 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 186.2923 | 127.7196 | 800.6735 | [7 empty] | -15.8012 | -128.9319 | 0.4995 | 4.391e+18 | 0.4086 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -14.8588 | -93.7651 | 35.6686 | 4.391e+18 | 9.4009 | [6 empty] | 184.2868 | 125.5387 | 799.2094 | [5 empty] | -15.9163 | -129.418 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 186.2922 | 127.7204 | 800.6693 | [7 empty] | -15.8012 | -128.9311 | 0.5002 | 2.9273e+18 | 0.4088 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -14.5882 | -118.2824 | 11.2145 | 4.391e+18 | 8.748 | [6 empty] | 184.2868 | 125.5387 | 799.2094 | [5 empty] | -15.9163 | -129.418 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 186.3142 | 127.7632 | 800.699 | [7 empty] | -15.8091 | -128.9209 | 0.5084 | 2.9273e+18 | 0.4173 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -47.3419 | 100.2672 | 8.1962 | 3433.5258 | 5.6137 | [6 empty] | 113.6817 | 225.6732 | 45.9363 | [5 empty] | -54.9241 | 97.1547 | 3753.0578 | [5 empty] | 113.3325 | 223.8158 | 45.5481 | [7 empty] | -54.1947 | 96.749 | 0.8347 | 3747.729 | 0.2484 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -47.4232 | 96.3957 | 7.4851 | 3545.4846 | 4.3282 | [6 empty] | 113.8169 | 225.7247 | 46.6754 | [5 empty] | -54.8938 | 96.8604 | 3761.3796 | [5 empty] | 113.7799 | 224.0136 | 45.5364 | [7 empty] | -53.8899 | 96.7589 | 1.0091 | 3743.9881 | 0.3309 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -45.5652 | 82.8966 | 14.8346 | 3950.0177 | 4.0866 | [6 empty] | 114.8559 | 226.1205 | 52.3553 | [5 empty] | -54.6625 | 94.6143 | 3826.218 | [5 empty] | 114.8183 | 224.3572 | 51.3375 | [7 empty] | -53.6452 | 94.4357 | 1.0328 | 3810.5122 | 0.3226 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -43.6515 | 58.8408 | 28.3429 | 4983.1912 | 6.8915 | [6 empty] | 119.2823 | 227.8065 | 76.5539 | [5 empty] | -53.7109 | 85.3385 | 4120.9398 | [5 empty] | 118.8404 | 226.3373 | 74.9975 | [7 empty] | -53.1817 | 85.4698 | 0.5453 | 4102.359 | 0.2304 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -40.9184 | 28.6581 | 29.313 | 7273.7123 | 7.9721 | [6 empty] | 134.727 | 233.6895 | 160.9872 | [5 empty] | -50.7708 | 56.2658 | 5427.3242 | [5 empty] | 134.1167 | 232.1095 | 160.1903 | [7 empty] | -50.4057 | 55.9809 | 0.4631 | 5429.8833 | 0.1807 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -37.6999 | -3.5273 | 11.3076 | 13965.022 | 5.0647 | [6 empty] | 184.2347 | 252.5473 | 431.6364 | [5 empty] | -44.1156 | -12.8387 | 20227.4743 | [5 empty] | 184.243 | 251.7143 | 435.7007 | [7 empty] | -44.0432 | -14.0823 | 1.2457 | 21450.2774 | 0.511 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -34.8554 | -36.6089 | 41.6898 | 2.1955e+18 | 11.5663 | [6 empty] | 257.2864 | 280.3731 | 830.996 | [5 empty] | -38.462 | -78.1424 | 4.391e+18 | [5 empty] | 258.8117 | 281.5501 | 834.8033 | [7 empty] | -38.3151 | -78.3443 | 0.2497 | 4.391e+18 | 0.1533 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -32.1178 | -67.1543 | 12.688 | 4.391e+18 | 4.7026 | [6 empty] | 257.2864 | 280.3731 | 830.996 | [5 empty] | -38.462 | -78.1424 | 4.391e+18 | [5 empty] | 258.8441 | 281.6096 | 834.8048 | [7 empty] | -38.3195 | -78.3243 | 0.2311 | 4.391e+18 | 0.152 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -30.1303 | -94.625 | 18.4687 | 4.391e+18 | 7.4387 | [6 empty] | 257.2864 | 280.3731 | 830.996 | [5 empty] | -38.462 | -78.1424 | 4.391e+18 | [5 empty] | 258.8003 | 281.5598 | 834.7618 | [7 empty] | -38.322 | -78.3341 | 0.2374 | 4.391e+18 | 0.1494 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -70.7433 | 118.7875 | 12.443 | 3565.1823 | 10.9965 | [6 empty] | 221.3971 | 454.1408 | 92.8394 | [5 empty] | -77.3109 | 129.3561 | 3787.7711 | [5 empty] | 223.5129 | 454.1618 | 92.2799 | [7 empty] | -76.0044 | 129.3222 | 1.3069 | 3775.0055 | 0.2832 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -70.6023 | 115.5845 | 15.1342 | 3643.0523 | 10.7582 | [6 empty] | 221.5323 | 454.1923 | 93.5785 | [5 empty] | -77.289 | 129.1614 | 3791.9288 | [5 empty] | 223.8949 | 454.3526 | 92.2701 | [7 empty] | -75.8397 | 129.3312 | 1.4591 | 3773.4418 | 0.3472 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -68.6133 | 104.3517 | 24.8228 | 3919.6338 | 10.9344 | [6 empty] | 222.5713 | 454.5881 | 99.2584 | [5 empty] | -77.1214 | 127.6708 | 3824.1014 | [5 empty] | 225.1726 | 454.7597 | 99.3616 | [7 empty] | -75.6171 | 127.4543 | 1.5197 | 3813.4772 | 0.3026 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -66.2442 | 83.7609 | 39.009 | 4581.0852 | 12.2072 | [6 empty] | 226.9977 | 456.2742 | 123.457 | [5 empty] | -76.4197 | 121.4193 | 3965.6628 | [5 empty] | 229.7327 | 456.2736 | 122.655 | [7 empty] | -74.7433 | 121.3913 | 1.6766 | 3947.9252 | 0.366 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -62.8306 | 56.7817 | 45.4298 | 5868.468 | 13.1176 | [6 empty] | 242.4424 | 462.1571 | 207.8903 | [5 empty] | -74.1188 | 100.7867 | 4521.7402 | [5 empty] | 244.4137 | 461.5084 | 208.8601 | [7 empty] | -72.8258 | 100.2514 | 1.3994 | 4520.532 | 0.263 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -58.7306 | 26.6017 | 20.4405 | 8460.8343 | 11.394 | [6 empty] | 291.9501 | 481.0149 | 478.5395 | [5 empty] | -68.0119 | 44.8136 | 7214.8558 | [5 empty] | 293.7435 | 481.4366 | 482.2442 | [7 empty] | -67.4272 | 44.1097 | 0.915 | 7253.839 | 0.1996 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -54.728 | -5.9058 | 13.7504 | 16498.909 | 11.7093 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.173 | 510.0443 | 880.4219 | [7 empty] | -60.5484 | -18.0822 | 0.9423 | 21573.6169 | 0.3298 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -50.7585 | -37.262 | 22.137 | 1.0978e+18 | 13.5766 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.1795 | 510.0257 | 880.4164 | [7 empty] | -60.5402 | -18.0867 | 0.9513 | 21575.3539 | 0.3331 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -47.3636 | -66.615 | 50.7267 | 4.391e+18 | 20.562 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.1762 | 509.9999 | 880.3957 | [7 empty] | -60.5335 | -18.0906 | 0.9587 | 21577.1021 | 0.3357 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -91.2363 | 136.4118 | 15.611 | 3644.2652 | 4.9031 | [6 empty] | 221.3971 | 454.1408 | 92.8394 | [5 empty] | -77.3109 | 129.3561 | 3787.7711 | [5 empty] | 223.5506 | 454.2349 | 92.2755 | [7 empty] | -76.0071 | 129.3353 | 1.3039 | 3774.8759 | 0.2841 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -90.9508 | 133.6447 | 14.3786 | 3701.2302 | 4.598 | [6 empty] | 221.5323 | 454.1923 | 93.5785 | [5 empty] | -77.289 | 129.1614 | 3791.9288 | [5 empty] | 223.9476 | 454.4537 | 92.297 | [7 empty] | -75.845 | 129.3406 | 1.455 | 3773.4697 | 0.347 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -89.0473 | 124.1451 | 12.4362 | 3901.4786 | 4.5454 | [6 empty] | 222.5713 | 454.5881 | 99.2584 | [5 empty] | -77.1214 | 127.6708 | 3824.1014 | [5 empty] | 225.2596 | 454.9083 | 99.4435 | [7 empty] | -75.6216 | 127.4567 | 1.515 | 3813.7366 | 0.3014 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -86.6026 | 106.4289 | 18.1219 | 4359.8233 | 5.7509 | [6 empty] | 226.9977 | 456.2742 | 123.457 | [5 empty] | -76.4197 | 121.4193 | 3965.6628 | [5 empty] | 229.8616 | 456.4698 | 122.753 | [7 empty] | -74.7405 | 121.3978 | 1.6793 | 3948.0957 | 0.3666 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -83.0351 | 82.5327 | 20.3152 | 5188.2533 | 5.9598 | [6 empty] | 242.4424 | 462.1571 | 207.8903 | [5 empty] | -74.1188 | 100.7867 | 4521.7402 | [5 empty] | 244.474 | 461.6537 | 208.8814 | [7 empty] | -72.8419 | 100.2756 | 1.3755 | 4520.2505 | 0.2594 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -78.649 | 54.8461 | 14.6219 | 6635.1547 | 5.1783 | [6 empty] | 291.9501 | 481.0149 | 478.5395 | [5 empty] | -68.0119 | 44.8136 | 7214.8558 | [5 empty] | 293.8781 | 481.6032 | 482.4177 | [7 empty] | -67.4201 | 44.1124 | 0.9175 | 7253.6428 | 0.2015 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -74.117 | 23.9597 | 43.7182 | 9612.387 | 14.8907 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.2242 | 510.0866 | 880.437 | [7 empty] | -60.5388 | -18.0753 | 0.9504 | 21564.4411 | 0.3317 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -69.4448 | -6.9448 | 13.5414 | 18004.6205 | 6.7079 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.1916 | 510.0547 | 880.4355 | [7 empty] | -60.5439 | -18.0822 | 0.9467 | 21572.1157 | 0.3313 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -65.1185 | -36.9942 | 19.4499 | 3.2018e+17 | 6.5996 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.2233 | 510.0757 | 880.4434 | [7 empty] | -60.5364 | -18.0792 | 0.9535 | 21567.0981 | 0.3331 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -109.5783 | 153.4941 | 40.2968 | 3693.1642 | 6.0936 | [6 empty] | 221.3971 | 454.1408 | 92.8394 | [5 empty] | -77.3109 | 129.3561 | 3787.7711 | [5 empty] | 223.5601 | 454.2684 | 92.2678 | [7 empty] | -76.0127 | 129.3435 | 1.2982 | 3774.8143 | 0.2839 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -109.2228 | 151.0788 | 38.7316 | 3736.1209 | 5.8837 | [6 empty] | 221.5323 | 454.1923 | 93.5785 | [5 empty] | -77.289 | 129.1614 | 3791.9288 | [5 empty] | 223.9395 | 454.4354 | 92.3038 | [7 empty] | -75.8439 | 129.3357 | 1.4555 | 3773.5326 | 0.3465 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -107.4528 | 142.9646 | 33.969 | 3885.9572 | 5.6422 | [6 empty] | 222.5713 | 454.5881 | 99.2584 | [5 empty] | -77.1214 | 127.6708 | 3824.1014 | [5 empty] | 225.189 | 454.825 | 99.3343 | [7 empty] | -75.6287 | 127.4737 | 1.5056 | 3813.28 | 0.302 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -105.1147 | 127.6301 | 29.3595 | 4219.7562 | 5.9954 | [6 empty] | 226.9977 | 456.2742 | 123.457 | [5 empty] | -76.4197 | 121.4193 | 3965.6628 | [5 empty] | 229.8195 | 456.4025 | 122.6993 | [7 empty] | -74.7391 | 121.4005 | 1.6807 | 3947.8923 | 0.3675 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -101.6545 | 106.5265 | 28.1276 | 4793.8572 | 5.8889 | [6 empty] | 242.4424 | 462.1571 | 207.8903 | [5 empty] | -74.1188 | 100.7867 | 4521.7402 | [5 empty] | 244.4122 | 461.5714 | 208.8291 | [7 empty] | -72.8463 | 100.2735 | 1.3721 | 4520.2173 | 0.2588 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -97.318 | 81.4681 | 46.9297 | 5720.8807 | 8.5498 | [6 empty] | 291.9501 | 481.0149 | 478.5395 | [5 empty] | -68.0119 | 44.8136 | 7214.8558 | [5 empty] | 293.8911 | 481.6454 | 482.4435 | [7 empty] | -67.428 | 44.1178 | 0.9083 | 7253.4926 | 0.1999 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -92.6416 | 52.6431 | 77.1133 | 7351.8742 | 20.8099 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.2242 | 510.0905 | 880.4115 | [7 empty] | -60.5387 | -18.0706 | 0.9496 | 21560.572 | 0.3307 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -87.653 | 22.922 | 48.488 | 10415.9218 | 14.7558 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.2108 | 510.0706 | 880.4312 | [7 empty] | -60.5399 | -18.0782 | 0.9499 | 21567.4104 | 0.3318 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -82.7753 | -6.8734 | 23.9841 | 18558.0109 | 7.8529 | [6 empty] | 365.0018 | 508.8407 | 877.8991 | [5 empty] | -61.4708 | -17.8894 | 21712.6374 | [5 empty] | 368.1729 | 510.0305 | 880.4228 | [7 empty] | -60.5447 | -18.086 | 0.9468 | 21575.9554 | 0.3317 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 122.6459 | 20.9352 | 56.8933 | 2244.3827 | 11.0456 | [6 empty] | 36.3988 | 18.9148 | 3.1344 | [5 empty] | 65.8078 | 18.4294 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.3014 | 18.9877 | 3.8346 | [7 empty] | 64.5818 | 17.7325 | 1.4102 | 2244.3827 | 0.5493 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 106.8897 | -0.6621 | 46.8334 | 2244.3827 | 13.8916 | [6 empty] | 37.4378 | 19.3105 | 8.8143 | [5 empty] | 61.8207 | 12.0719 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.6298 | 19.073 | 9.5387 | [7 empty] | 59.6533 | 11.1965 | 2.3375 | 2244.3827 | 0.7355 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 84.5309 | -31.0015 | 41.6518 | 9762.2727 | 12.1349 | [6 empty] | 41.8642 | 20.9966 | 33.0129 | [5 empty] | 49.3967 | -8.6307 | 5856.1432 | [5 empty] | 41.369 | 20.8907 | 34.0144 | [7 empty] | 47.8503 | -9.4111 | 1.7321 | 6247.288 | 0.4532 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 65.4147 | -59.9083 | 37.9599 | 6.4036e+17 | 9.981 | [6 empty] | 57.309 | 26.8796 | 117.4462 | [5 empty] | 29.6676 | -47.1374 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.9021 | 26.8023 | 116.8033 | [7 empty] | 29.3685 | -46.9273 | 0.3655 | 2.9273e+18 | 0.1118 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 51.5653 | -84.6856 | 41.6723 | 2.9273e+18 | 8.9535 | [6 empty] | 106.8166 | 45.7373 | 388.0954 | [5 empty] | 12.4042 | -98.9327 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.0144 | 45.7568 | 386.9858 | [7 empty] | 12.7102 | -98.7876 | 0.3387 | 2.9273e+18 | 0.0906 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 40.5846 | -107.1499 | 48.4388 | 2.9273e+18 | 8.8622 | [6 empty] | 179.8683 | 73.5631 | 787.455 | [5 empty] | 4.5187 | -139.4852 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 181.0467 | 74.3338 | 787.2988 | [7 empty] | 4.8731 | -139.4789 | 0.3545 | 4.391e+18 | 0.1932 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 32.9196 | -126.8707 | 31.0763 | 2.9273e+18 | 6.4796 | [6 empty] | 179.8683 | 73.5631 | 787.455 | [5 empty] | 4.5187 | -139.4852 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 181.04 | 74.3313 | 787.2746 | [7 empty] | 4.8724 | -139.4768 | 0.3539 | 2.9273e+18 | 0.1927 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 27.0077 | -144.6686 | 23.0787 | 2.9273e+18 | 6.3088 | [6 empty] | 179.8683 | 73.5631 | 787.455 | [5 empty] | 4.5187 | -139.4852 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 181.0397 | 74.3291 | 787.3112 | [7 empty] | 4.87 | -139.4798 | 0.3514 | 4.391e+18 | 0.1919 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 118.7828 | 32.8688 | 54.8684 | 2244.3827 | 11.6925 | [6 empty] | 36.463 | 19.2861 | 2.4821 | [5 empty] | 65.4975 | 19.7839 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.2599 | 19.1325 | 3.2787 | [7 empty] | 64.587 | 18.6509 | 1.4535 | 2244.3827 | 0.8694 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 113.5166 | 25.5924 | 49.0215 | 2244.3827 | 10.8709 | [6 empty] | 36.5982 | 19.3376 | 3.2212 | [5 empty] | 64.9537 | 18.903 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.3759 | 19.2257 | 3.8518 | [7 empty] | 64.0379 | 18.0549 | 1.2482 | 2244.3827 | 0.6519 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 100.2749 | 4.3781 | 40.0417 | 2244.3827 | 13.3286 | [6 empty] | 37.6372 | 19.7333 | 8.9011 | [5 empty] | 61.0801 | 12.5702 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.7126 | 19.3374 | 9.5665 | [7 empty] | 59.1139 | 11.5564 | 2.2121 | 2244.3827 | 0.7986 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 80.5041 | -26.2324 | 36.3802 | 8592.9847 | 12.1793 | [6 empty] | 42.0636 | 21.4194 | 33.0997 | [5 empty] | 48.9445 | -8.1352 | 5796.2811 | [5 empty] | 41.5177 | 21.2113 | 34.3382 | [7 empty] | 47.3436 | -9.2276 | 1.9381 | 6269.7704 | 0.5676 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 63.029 | -56.083 | 34.7928 | 6.4036e+17 | 10.4839 | [6 empty] | 57.5083 | 27.3024 | 117.533 | [5 empty] | 29.4845 | -46.8465 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.987 | 27.1222 | 116.7847 | [7 empty] | 29.1612 | -46.6693 | 0.3687 | 2.9273e+18 | 0.1122 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 49.9925 | -81.9179 | 41.3197 | 2.9273e+18 | 9.4135 | [6 empty] | 107.016 | 46.1602 | 388.1822 | [5 empty] | 12.3133 | -98.8766 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.1168 | 46.0853 | 386.9984 | [7 empty] | 12.6048 | -98.7335 | 0.3247 | 4.391e+18 | 0.0953 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 39.4555 | -105.3131 | 48.9177 | 2.9273e+18 | 8.7727 | [6 empty] | 180.0676 | 73.986 | 787.5418 | [5 empty] | 4.4517 | -139.4844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.1071 | 74.6261 | 787.2471 | [7 empty] | 4.7938 | -139.465 | 0.3426 | 4.391e+18 | 0.165 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 31.9969 | -125.6856 | 30.8082 | 2.9273e+18 | 6.5342 | [6 empty] | 180.0676 | 73.986 | 787.5418 | [5 empty] | 4.4517 | -139.4844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.1251 | 74.6388 | 787.2945 | [7 empty] | 4.7945 | -139.4688 | 0.3432 | 2.9273e+18 | 0.1675 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 26.1871 | -143.972 | 22.1938 | 2.9273e+18 | 6.6795 | [6 empty] | 180.0676 | 73.986 | 787.5418 | [5 empty] | 4.4517 | -139.4844 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.1155 | 74.6355 | 787.2889 | [7 empty] | 4.791 | -139.4682 | 0.3397 | 2.9273e+18 | 0.1665 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 88.5659 | 45.4807 | 36.8611 | 2244.3827 | 15.6861 | [6 empty] | 37.995 | 22.5355 | 3.1492 | [5 empty] | 59.2187 | 23.1763 | 2244.3827 | [5 empty] | 38.319 | 22.7627 | 4.1086 | [7 empty] | 58.5918 | 22.2504 | 1.1182 | 2244.3827 | 0.7917 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 85.0726 | 39.0628 | 31.1631 | 2244.3827 | 13.2226 | [6 empty] | 38.1302 | 22.587 | 3.8883 | [5 empty] | 58.783 | 22.3299 | 2244.3827 | [5 empty] | 38.3587 | 22.7759 | 4.4161 | [7 empty] | 58.3939 | 21.8984 | 0.581 | 2244.3827 | 0.3903 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 77.469 | 19.142 | 22.0193 | 2244.3827 | 13.3085 | [6 empty] | 39.1691 | 22.9827 | 9.5682 | [5 empty] | 55.6479 | 16.1948 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.3114 | 23.1004 | 9.7412 | [7 empty] | 55.5624 | 16.1314 | 0.1065 | 2244.3827 | 0.0943 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 64.3862 | -11.4759 | 20.1917 | 6746.029 | 13.3574 | [6 empty] | 43.5956 | 24.6688 | 33.7668 | [5 empty] | 45.467 | -4.4214 | 5419.567 | [5 empty] | 43.585 | 24.7207 | 34.3369 | [7 empty] | 45.0031 | -4.7797 | 0.5861 | 5548.2125 | 0.1925 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 51.8674 | -43.3205 | 23.8982 | 53511.9274 | 12.6424 | [6 empty] | 59.0403 | 30.5518 | 118.2001 | [5 empty] | 27.9976 | -44.484 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.9656 | 30.5946 | 116.3642 | [7 empty] | 28.428 | -43.7521 | 0.849 | 2.9273e+18 | 0.2299 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 41.9203 | -71.9183 | 40.2103 | 2.9273e+18 | 11.6196 | [6 empty] | 108.548 | 49.4096 | 388.8493 | [5 empty] | 11.5945 | -98.323 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.7754 | 49.6266 | 385.8921 | [7 empty] | 12.07 | -97.8516 | 0.6696 | 2.9273e+18 | 0.1675 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 33.3078 | -97.9965 | 50.7774 | 2.9273e+18 | 9.6594 | [6 empty] | 181.5996 | 77.2354 | 788.2089 | [5 empty] | 3.9317 | -139.4137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 182.9909 | 78.2597 | 792.4149 | [7 empty] | 3.9274 | -139.724 | 0.3104 | 2.9273e+18 | 0.2341 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 27.0227 | -120.4453 | 29.883 | 2.9273e+18 | 7.8368 | [6 empty] | 181.5996 | 77.2354 | 788.2089 | [5 empty] | 3.9317 | -139.4137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 182.971 | 78.2537 | 792.3829 | [7 empty] | 3.9215 | -139.7213 | 0.3078 | 2.9273e+18 | 0.2332 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 21.9016 | -140.2843 | 17.991 | 2.9273e+18 | 8.5388 | [6 empty] | 181.5996 | 77.2354 | 788.2089 | [5 empty] | 3.9317 | -139.4137 | 4.391e+18 | [5 empty] | 183.0055 | 78.2703 | 792.4807 | [7 empty] | 3.9255 | -139.729 | 0.3154 | 2.9273e+18 | 0.2366 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 50.44 | 62.729 | 30.3584 | 2244.3827 | 17.6689 | [6 empty] | 44.5218 | 36.3791 | 5.9912 | [5 empty] | 38.9151 | 34.6432 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.6306 | 36.1068 | 6.7788 | [7 empty] | 37.0408 | 33.866 | 2.0291 | 2244.3827 | 0.6572 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 48.4086 | 57.4815 | 25.4757 | 2244.3827 | 16.281 | [6 empty] | 44.657 | 36.4306 | 6.7303 | [5 empty] | 38.7145 | 33.9222 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.9509 | 36.2405 | 7.1655 | [7 empty] | 37.2818 | 33.5218 | 1.4876 | 2244.3827 | 0.4783 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 45.4459 | 39.9113 | 13.9841 | 3057.8263 | 15.1458 | [6 empty] | 45.696 | 36.8264 | 12.4102 | [5 empty] | 37.2362 | 28.5907 | 2244.3827 | [5 empty] | 45.0016 | 36.6218 | 13.069 | [7 empty] | 35.7878 | 27.9697 | 1.5759 | 2244.3827 | 0.4936 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 38.9045 | 10.9802 | 7.1248 | 5453.2464 | 15.3013 | [6 empty] | 50.1224 | 38.5124 | 36.6088 | [5 empty] | 31.979 | 9.3066 | 4651.8187 | [5 empty] | 49.6828 | 38.52 | 37.1631 | [7 empty] | 30.876 | 9.0155 | 1.1407 | 4754.0766 | 0.3843 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 32.237 | -21.6764 | 16.2306 | 12770.6764 | 15.4751 | [6 empty] | 65.5671 | 44.3954 | 121.0421 | [5 empty] | 21.0349 | -33.4213 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 65.0665 | 44.321 | 121.6862 | [7 empty] | 20.2322 | -33.6898 | 0.8465 | 6.4036e+17 | 0.2904 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 26.6085 | -52.8868 | 45.201 | 2.9273e+18 | 15.393 | [6 empty] | 115.0748 | 63.2532 | 391.6913 | [5 empty] | 8.2621 | -94.1971 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 114.8553 | 63.4677 | 389.6318 | [7 empty] | 8.226 | -93.7447 | 0.4538 | 2.9273e+18 | 0.1358 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 21.1633 | -82.3687 | 59.0002 | 2.9273e+18 | 12.7887 | [6 empty] | 188.1265 | 91.079 | 791.0509 | [5 empty] | 1.6355 | -138.0436 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.3319 | 92.2805 | 796.7377 | [7 empty] | 1.3302 | -138.385 | 0.458 | 2.9273e+18 | 0.2887 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 17.0307 | -108.0529 | 33.7113 | 2.9273e+18 | 10.8652 | [6 empty] | 188.1265 | 91.079 | 791.0509 | [5 empty] | 1.6355 | -138.0436 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.33 | 92.2756 | 796.7132 | [7 empty] | 1.3333 | -138.3835 | 0.4549 | 2.9273e+18 | 0.2872 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 13.2908 | -130.3884 | 13.9445 | 4.391e+18 | 11.358 | [6 empty] | 188.1265 | 91.079 | 791.0509 | [5 empty] | 1.6355 | -138.0436 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 189.3395 | 92.2867 | 796.7217 | [7 empty] | 1.3333 | -138.3825 | 0.4541 | 2.9273e+18 | 0.2896 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 14.1268 | 81.4115 | 25.108 | 1946.1695 | 13.86 | [6 empty] | 67.2952 | 84.6822 | 15.9075 | [5 empty] | 3.1138 | 58.8476 | 3105.1319 | [5 empty] | 66.8008 | 84.0548 | 16.7139 | [7 empty] | 2.8901 | 58.0255 | 0.852 | 3135.225 | 0.3933 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 12.9934 | 77.1444 | 21.2414 | 1885.1047 | 13.0627 | [6 empty] | 67.4304 | 84.7337 | 16.6466 | [5 empty] | 3.0877 | 58.3542 | 3126.2487 | [5 empty] | 67.2135 | 84.225 | 17.3794 | [7 empty] | 3.1727 | 57.5942 | 0.7646 | 3148.5168 | 0.3247 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 12.6196 | 62.1961 | 12.3262 | 3401.1891 | 12.676 | [6 empty] | 68.4694 | 85.1294 | 22.3266 | [5 empty] | 2.8905 | 54.6278 | 3292.5972 | [5 empty] | 68.2079 | 84.6347 | 22.7638 | [7 empty] | 2.9588 | 54.0834 | 0.5486 | 3308.3846 | 0.2252 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 10.2876 | 36.231 | 8.9787 | 4771.4801 | 13.5697 | [6 empty] | 72.8958 | 86.8155 | 46.5251 | [5 empty] | 2.1137 | 39.9464 | 4107.5784 | [5 empty] | 72.9393 | 86.5266 | 48.3594 | [7 empty] | 2.0881 | 38.675 | 1.2716 | 4185.8424 | 0.4901 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | 6.206 | -27.3166 | 45.7527 | 21528.8476 | 15.4465 | [6 empty] | 137.8482 | 111.5562 | 401.6077 | [5 empty] | -3.8076 | -71.96 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.6942 | 112.3044 | 403.3827 | [7 empty] | -3.7759 | -71.9739 | 0.0346 | 4.391e+18 | 0.1453 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | 4.036 | -59.1899 | 67.537 | 2.9273e+18 | 13.6642 | [6 empty] | 210.8999 | 139.382 | 800.9673 | [5 empty] | -6.6604 | -125.8745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 212.2425 | 141.2585 | 800.8405 | [7 empty] | -6.6765 | -125.2404 | 0.6343 | 2.9273e+18 | 0.3443 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | 2.4079 | -87.8731 | 39.0683 | 4.391e+18 | 9.5671 | [6 empty] | 210.8999 | 139.382 | 800.9673 | [5 empty] | -6.6604 | -125.8745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 212.2726 | 141.2903 | 800.8894 | [7 empty] | -6.6766 | -125.236 | 0.6387 | 4.391e+18 | 0.3495 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | 0.5473 | -113.0966 | 14.6705 | 4.391e+18 | 8.6038 | [6 empty] | 210.8999 | 139.382 | 800.9673 | [5 empty] | -6.6604 | -125.8745 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 212.2722 | 141.3022 | 800.8931 | [7 empty] | -6.6822 | -125.2321 | 0.6427 | 2.9273e+18 | 0.3523 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -17.891 | 100.1784 | 21.1462 | 3114.3991 | 8.7407 | [6 empty] | 140.2948 | 239.5165 | 47.6941 | [5 empty] | -38.864 | 97.478 | 3576.864 | [5 empty] | 140.8469 | 238.0841 | 47.2204 | [7 empty] | -37.5235 | 97.1324 | 1.3843 | 3562.8865 | 0.3848 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -18.4313 | 96.6525 | 20.4233 | 3215.36 | 7.4194 | [6 empty] | 140.43 | 239.568 | 48.4332 | [5 empty] | -38.8473 | 97.1965 | 3584.4914 | [5 empty] | 140.4854 | 237.9142 | 48.4983 | [7 empty] | -37.8736 | 96.6373 | 1.1228 | 3580.5082 | 0.2884 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -17.5858 | 84.0502 | 23.8242 | 3563.4942 | 6.3644 | [6 empty] | 141.4689 | 239.9638 | 54.1132 | [5 empty] | -38.7201 | 95.0471 | 3643.8336 | [5 empty] | 141.8241 | 238.4512 | 54.6404 | [7 empty] | -37.614 | 94.3161 | 1.3259 | 3643.6468 | 0.3148 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -17.6635 | 61.3465 | 32.2027 | 4424.3813 | 7.8992 | [6 empty] | 145.8954 | 241.6498 | 78.3117 | [5 empty] | -38.1963 | 86.1542 | 3911.8476 | [5 empty] | 146.5466 | 240.7018 | 79.5144 | [7 empty] | -37.2363 | 85.3232 | 1.2697 | 3921.0106 | 0.2866 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -17.3119 | 32.4258 | 32.1011 | 6180.373 | 9.3898 | [6 empty] | 161.3401 | 247.5328 | 162.7451 | [5 empty] | -36.5719 | 58.1072 | 5071.4201 | [5 empty] | 162.1956 | 246.6192 | 162.3873 | [7 empty] | -35.3898 | 57.7902 | 1.2238 | 5060.3042 | 0.3685 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -16.4785 | 1.177 | 19.6015 | 10192.2003 | 8.2039 | [6 empty] | 210.8478 | 266.3906 | 433.3943 | [5 empty] | -32.8732 | -9.5669 | 15138.5496 | [5 empty] | 212.2302 | 266.1928 | 434.9416 | [7 empty] | -32.0163 | -10.0846 | 1.0012 | 15242.4971 | 0.5453 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -16.0617 | -31.4068 | 45.362 | 35803.5937 | 8.8351 | [6 empty] | 283.8994 | 294.2164 | 832.7539 | [5 empty] | -29.7441 | -74.6561 | 4.391e+18 | [5 empty] | 286.3531 | 295.897 | 831.6779 | [7 empty] | -29.0184 | -74.0109 | 0.971 | 4.391e+18 | 0.423 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -15.4295 | -62.012 | 19.0992 | 4.391e+18 | 9.0879 | [6 empty] | 283.8994 | 294.2164 | 832.7539 | [5 empty] | -29.7441 | -74.6561 | 4.391e+18 | [5 empty] | 286.308 | 295.8283 | 831.6416 | [7 empty] | -29.0147 | -74.0281 | 0.9624 | 4.391e+18 | 0.4248 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -15.3542 | -89.6133 | 20.7554 | 4.391e+18 | 9.9287 | [6 empty] | 283.8994 | 294.2164 | 832.7539 | [5 empty] | -29.7441 | -74.6561 | 4.391e+18 | [5 empty] | 286.2863 | 295.7956 | 831.6479 | [7 empty] | -29.0145 | -74.0399 | 0.955 | 4.391e+18 | 0.425 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -45.7044 | 118.497 | 23.4037 | 3336.8826 | 11.5762 | [6 empty] | 248.0101 | 467.9842 | 94.5972 | [5 empty] | -66.3764 | 129.4698 | 3696.943 | [5 empty] | 249.8904 | 468.1566 | 94.6112 | [7 empty] | -65.326 | 129.3413 | 1.0583 | 3689.209 | 0.2199 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -45.8707 | 115.4988 | 24.6921 | 3408.0146 | 11.0982 | [6 empty] | 248.1453 | 468.0357 | 95.3363 | [5 empty] | -66.3594 | 129.2796 | 3700.9147 | [5 empty] | 250.1248 | 468.2789 | 94.6117 | [7 empty] | -65.2312 | 129.3463 | 1.1302 | 3688.3432 | 0.2659 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -44.4928 | 104.8402 | 31.6332 | 3654.0652 | 10.817 | [6 empty] | 249.1843 | 468.4314 | 101.0163 | [5 empty] | -66.2287 | 127.823 | 3731.6364 | [5 empty] | 251.3504 | 468.6537 | 101.4621 | [7 empty] | -65.0572 | 127.572 | 1.1982 | 3725.3296 | 0.2347 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -43.4805 | 85.1958 | 42.7348 | 4235.1411 | 11.7427 | [6 empty] | 253.6108 | 470.1175 | 125.2148 | [5 empty] | -65.6817 | 121.7111 | 3866.5929 | [5 empty] | 255.6093 | 470.0338 | 125.2044 | [7 empty] | -64.4863 | 121.5299 | 1.2091 | 3857.7462 | 0.2517 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -41.7302 | 59.1947 | 47.7595 | 5328.3047 | 12.7747 | [6 empty] | 269.0555 | 476.0005 | 209.6482 | [5 empty] | -63.8855 | 101.5044 | 4393.6415 | [5 empty] | 271.6481 | 476.3544 | 209.3662 | [7 empty] | -62.5404 | 101.4509 | 1.3462 | 4378.8553 | 0.308 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -39.3579 | 29.8733 | 25.7636 | 7361.4826 | 11.5589 | [6 empty] | 318.5632 | 494.8582 | 480.2974 | [5 empty] | -59.1005 | 46.426 | 6879.6796 | [5 empty] | 321.2805 | 495.918 | 479.1833 | [7 empty] | -58.0251 | 46.7389 | 1.12 | 6832.4017 | 0.3107 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -37.2367 | -1.9818 | 21.6245 | 12411.276 | 11.8418 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.429 | 523.1741 | 888.5188 | [7 empty] | -53.3116 | -16.9793 | 1.4294 | 18821.2328 | 0.5975 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -34.9347 | -33.0754 | 25.7587 | 47704.722 | 15.4279 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.4316 | 523.1655 | 888.5296 | [7 empty] | -53.3086 | -16.9833 | 1.4343 | 18823.0516 | 0.5996 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -33.1788 | -62.285 | 51.0055 | 4.391e+18 | 22.6138 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.4235 | 523.1633 | 888.5339 | [7 empty] | -53.3117 | -16.9841 | 1.4337 | 18824.1903 | 0.5991 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -69.7717 | 136.0297 | 7.3865 | 3473.0856 | 4.6894 | [6 empty] | 248.0101 | 467.9842 | 94.5972 | [5 empty] | -66.3764 | 129.4698 | 3696.943 | [5 empty] | 250.0085 | 468.3453 | 94.6622 | [7 empty] | -65.3268 | 129.357 | 1.0557 | 3689.2131 | 0.2209 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -69.6987 | 133.4252 | 5.3233 | 3525.6941 | 4.0663 | [6 empty] | 248.1453 | 468.0357 | 95.3363 | [5 empty] | -66.3594 | 129.2796 | 3700.9147 | [5 empty] | 250.1882 | 468.4066 | 94.6176 | [7 empty] | -65.2398 | 129.3657 | 1.1229 | 3688.243 | 0.2663 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -68.1471 | 124.2915 | 4.0189 | 3708.1519 | 3.3201 | [6 empty] | 249.1843 | 468.4314 | 101.0163 | [5 empty] | -66.2287 | 127.823 | 3731.6364 | [5 empty] | 251.4959 | 468.8853 | 101.5262 | [7 empty] | -65.0581 | 127.5914 | 1.1933 | 3725.3245 | 0.2359 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -66.6513 | 107.2285 | 14.515 | 4125.2059 | 4.3739 | [6 empty] | 253.6108 | 470.1175 | 125.2148 | [5 empty] | -65.6817 | 121.7111 | 3866.5929 | [5 empty] | 255.7523 | 470.232 | 125.3196 | [7 empty] | -64.4802 | 121.5316 | 1.2148 | 3857.9957 | 0.2525 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -64.2797 | 84.0837 | 17.4252 | 4865.0745 | 4.7341 | [6 empty] | 269.0555 | 476.0005 | 209.6482 | [5 empty] | -63.8855 | 101.5044 | 4393.6415 | [5 empty] | 271.778 | 476.5117 | 209.5639 | [7 empty] | -62.5336 | 101.4312 | 1.3539 | 4379.6524 | 0.3083 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -61.1041 | 57.1048 | 10.8651 | 6113.0885 | 4.4773 | [6 empty] | 318.5632 | 494.8582 | 480.2974 | [5 empty] | -59.1005 | 46.426 | 6879.6796 | [5 empty] | 321.2305 | 495.9102 | 479.1093 | [7 empty] | -58.0435 | 46.7538 | 1.1067 | 6831.816 | 0.3076 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -58.0101 | 26.8548 | 42.7491 | 8505.4883 | 15.115 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.4214 | 523.1603 | 888.5557 | [7 empty] | -53.3128 | -16.9879 | 1.4366 | 18826.6779 | 0.6002 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -54.6426 | -3.7204 | 12.0008 | 14122.4616 | 5.9149 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.3855 | 523.1406 | 888.4962 | [7 empty] | -53.3197 | -16.9829 | 1.4291 | 18825.5219 | 0.5967 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -51.6505 | -33.4035 | 17.8512 | 51396.2585 | 7.3973 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.3758 | 523.1345 | 888.514 | [7 empty] | -53.323 | -16.9866 | 1.431 | 18828.4607 | 0.5972 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -90.9017 | 153.0974 | 34.0552 | 3560.0891 | 5.6244 | [6 empty] | 248.0101 | 467.9842 | 94.5972 | [5 empty] | -66.3764 | 129.4698 | 3696.943 | [5 empty] | 249.9772 | 468.2971 | 94.6378 | [7 empty] | -65.3266 | 129.356 | 1.056 | 3689.1478 | 0.221 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -90.6941 | 150.8016 | 32.4866 | 3600.2088 | 5.3001 | [6 empty] | 248.1453 | 468.0357 | 95.3363 | [5 empty] | -66.3594 | 129.2796 | 3700.9147 | [5 empty] | 250.2411 | 468.4614 | 94.6396 | [7 empty] | -65.2295 | 129.3668 | 1.1333 | 3688.209 | 0.2686 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -89.1458 | 142.9336 | 27.4503 | 3739.3505 | 4.7799 | [6 empty] | 249.1843 | 468.4314 | 101.0163 | [5 empty] | -66.2287 | 127.823 | 3731.6364 | [5 empty] | 251.505 | 468.889 | 101.5579 | [7 empty] | -65.056 | 127.5833 | 1.197 | 3725.4844 | 0.2356 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -87.4577 | 128.0633 | 22.6835 | 4049.4784 | 4.9997 | [6 empty] | 253.6108 | 470.1175 | 125.2148 | [5 empty] | -65.6817 | 121.7111 | 3866.5929 | [5 empty] | 255.3941 | 469.6257 | 125.1331 | [7 empty] | -64.4626 | 121.4786 | 1.241 | 3857.9592 | 0.2548 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -84.8428 | 107.5 | 21.798 | 4578.2224 | 4.936 | [6 empty] | 269.0555 | 476.0005 | 209.6482 | [5 empty] | -63.8855 | 101.5044 | 4393.6415 | [5 empty] | 271.7019 | 476.4358 | 209.4465 | [7 empty] | -62.5431 | 101.4468 | 1.3437 | 4379.1627 | 0.3072 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -81.4202 | 83.0384 | 42.8793 | 5415.523 | 8.2266 | [6 empty] | 318.5632 | 494.8582 | 480.2974 | [5 empty] | -59.1005 | 46.426 | 6879.6796 | [5 empty] | 321.2318 | 495.8845 | 479.0959 | [7 empty] | -58.034 | 46.7496 | 1.1145 | 6831.8329 | 0.3093 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -77.8153 | 54.771 | 74.4029 | 6845.1632 | 21.2606 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.3709 | 523.1321 | 888.517 | [7 empty] | -53.3246 | -16.9875 | 1.431 | 18829.296 | 0.5971 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -73.8367 | 25.4096 | 45.6673 | 9377.9621 | 14.8628 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.3696 | 523.1168 | 888.5106 | [7 empty] | -53.3205 | -16.9906 | 1.4356 | 18830.5071 | 0.5991 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -70.042 | -4.0345 | 19.8748 | 15157.1431 | 7.3087 | [6 empty] | 391.6148 | 522.684 | 879.657 | [5 empty] | -53.9518 | -15.7012 | 18240.9842 | [5 empty] | 394.3344 | 523.0844 | 888.4874 | [7 empty] | -53.3253 | -16.9942 | 1.4367 | 18834.116 | 0.5991 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 157.3641 | 29.843 | 32.5637 | 2244.3827 | 6.5596 | [6 empty] | 121.7064 | 63.2892 | 8.7692 | [5 empty] | 125.4043 | 36.0852 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.616 | 63.232 | 8.8583 | [7 empty] | 125.324 | 35.9973 | 0.119 | 2244.3827 | 0.0767 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 143.4225 | 11.1448 | 29.4441 | 2244.3827 | 13.1896 | [6 empty] | 122.7454 | 63.685 | 14.4491 | [5 empty] | 122.9154 | 32.2733 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.041 | 63.7505 | 14.559 | [7 empty] | 123.1857 | 32.1868 | 0.2837 | 2244.3827 | 0.0936 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 121.0266 | -17.8947 | 36.2272 | 4374.2217 | 13.0983 | [6 empty] | 127.1718 | 65.3711 | 38.6477 | [5 empty] | 113.3816 | 17.5167 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.0664 | 65.3039 | 38.835 | [7 empty] | 113.2477 | 17.3696 | 0.1989 | 2244.3827 | 0.0723 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 99.199 | -48.1817 | 29.0051 | 15780.5487 | 6.7451 | [6 empty] | 142.6166 | 71.254 | 123.081 | [5 empty] | 89.5479 | -20.8293 | 6818.1672 | [5 empty] | 142.1185 | 71.1789 | 122.8135 | [7 empty] | 89.136 | -20.7174 | 0.4268 | 6823.7689 | 0.0709 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 81.3918 | -75.5361 | 29.2386 | 6.4036e+17 | 4.7388 | [6 empty] | 192.1242 | 90.1118 | 393.7302 | [5 empty] | 54.0324 | -85.8494 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 192.5488 | 90.2994 | 393.6862 | [7 empty] | 54.2582 | -85.7679 | 0.24 | 2.9273e+18 | 0.0545 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 66.285 | -100.7263 | 46.6753 | 2.9273e+18 | 8.6743 | [6 empty] | 265.1759 | 117.9376 | 793.0898 | [5 empty] | 33.6805 | -134.1259 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.1552 | 118.7075 | 794.7416 | [7 empty] | 33.7348 | -134.1068 | 0.0575 | 2.9273e+18 | 0.1468 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 55.125 | -122.4735 | 24.4058 | 2.9273e+18 | 5.2209 | [6 empty] | 265.1759 | 117.9376 | 793.0898 | [5 empty] | 33.6805 | -134.1259 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.1138 | 118.6911 | 794.688 | [7 empty] | 33.7242 | -134.1045 | 0.0486 | 2.9273e+18 | 0.144 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 46.273 | -141.9364 | 14.8181 | 2.9273e+18 | 3.3429 | [6 empty] | 265.1759 | 117.9376 | 793.0898 | [5 empty] | 33.6805 | -134.1259 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.1601 | 118.7139 | 794.707 | [7 empty] | 33.7386 | -134.1014 | 0.0631 | 2.9273e+18 | 0.1481 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 153.9663 | 39.4666 | 28.9505 | 2244.3827 | 3.7277 | [6 empty] | 121.7706 | 63.6606 | 8.1169 | [5 empty] | 125.1364 | 36.8278 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.0459 | 63.6641 | 8.4574 | [7 empty] | 125.3655 | 36.5285 | 0.3769 | 2244.3827 | 0.3166 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 149.3112 | 33.4327 | 24.6729 | 2244.3827 | 4.7819 | [6 empty] | 121.9058 | 63.7121 | 8.856 | [5 empty] | 124.8081 | 36.3221 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.0776 | 63.6684 | 8.8841 | [7 empty] | 125.1536 | 36.2271 | 0.3583 | 2244.3827 | 0.097 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 136.9339 | 15.1003 | 22.7214 | 2244.3827 | 11.6953 | [6 empty] | 122.9447 | 64.1078 | 14.5359 | [5 empty] | 122.3442 | 32.5188 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.1356 | 64.0389 | 14.5769 | [7 empty] | 122.7548 | 32.3916 | 0.4298 | 2244.3827 | 0.1153 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 116.5423 | -13.7886 | 31.786 | 4207.0871 | 12.2062 | [6 empty] | 127.3712 | 65.7939 | 38.7345 | [5 empty] | 112.9001 | 17.788 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.1386 | 65.5319 | 38.8571 | [7 empty] | 112.949 | 17.5377 | 0.2551 | 2244.3827 | 0.1353 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 96.258 | -44.4148 | 24.8788 | 13581.4379 | 6.1113 | [6 empty] | 142.8159 | 71.6769 | 123.1678 | [5 empty] | 89.2506 | -20.5432 | 6791.6406 | [5 empty] | 142.2216 | 71.3279 | 122.8826 | [7 empty] | 89.057 | -20.6362 | 0.2148 | 6816.247 | 0.0873 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 79.4298 | -72.3894 | 28.7618 | 6.4036e+17 | 4.3446 | [6 empty] | 192.3236 | 90.5346 | 393.817 | [5 empty] | 53.9088 | -85.6529 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 192.6861 | 90.6866 | 393.7292 | [7 empty] | 54.1156 | -85.578 | 0.2199 | 2.9273e+18 | 0.0472 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 64.9275 | -98.2906 | 47.5089 | 2.9273e+18 | 8.1359 | [6 empty] | 265.3752 | 118.3604 | 793.1766 | [5 empty] | 33.6095 | -134.0157 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.2005 | 118.9444 | 794.7106 | [7 empty] | 33.6665 | -134.0339 | 0.0599 | 2.9273e+18 | 0.1099 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 54.0789 | -120.6477 | 24.4479 | 2.9273e+18 | 4.4825 | [6 empty] | 265.3752 | 118.3604 | 793.1766 | [5 empty] | 33.6095 | -134.0157 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.1801 | 118.9346 | 794.7274 | [7 empty] | 33.6574 | -134.0379 | 0.0528 | 2.9273e+18 | 0.1081 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 45.3716 | -140.5787 | 13.4692 | 2.9273e+18 | 2.7566 | [6 empty] | 265.3752 | 118.3604 | 793.1766 | [5 empty] | 33.6095 | -134.0157 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 266.1649 | 118.9251 | 794.7238 | [7 empty] | 33.6533 | -134.0399 | 0.05 | 2.9273e+18 | 0.1063 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 126.7449 | 49.7802 | 12.7267 | 2244.3827 | 8.351 | [6 empty] | 123.3026 | 66.91 | 8.784 | [5 empty] | 120.6674 | 38.5984 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.6554 | 66.5205 | 9.3301 | [7 empty] | 120.1107 | 38.0659 | 0.7704 | 2244.3827 | 0.4562 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 123.1706 | 44.3253 | 6.8273 | 2244.3827 | 4.8481 | [6 empty] | 123.4378 | 66.9615 | 9.5231 | [5 empty] | 120.3634 | 38.1019 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.7994 | 66.5748 | 9.874 | [7 empty] | 119.9245 | 37.7033 | 0.5929 | 2244.3827 | 0.3161 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 114.7618 | 27.0032 | 8.074 | 2244.3827 | 8.1889 | [6 empty] | 124.4767 | 67.3572 | 15.203 | [5 empty] | 118.0797 | 34.364 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.882 | 67.0712 | 15.917 | [7 empty] | 117.3189 | 33.7948 | 0.9502 | 2244.3827 | 0.4061 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 99.6972 | -1.2625 | 23.1698 | 4045.9535 | 10.5083 | [6 empty] | 128.9032 | 69.0433 | 39.4016 | [5 empty] | 109.2864 | 19.8299 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.6408 | 68.9501 | 39.6146 | [7 empty] | 108.9618 | 19.6798 | 0.3576 | 2244.3827 | 0.078 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 84.0418 | -32.5652 | 14.4963 | 10117.4284 | 6.0807 | [6 empty] | 144.3479 | 74.9263 | 123.8349 | [5 empty] | 86.9895 | -18.3718 | 6600.7139 | [5 empty] | 143.785 | 74.8181 | 123.8948 | [7 empty] | 86.4291 | -18.4079 | 0.5616 | 6639.5954 | 0.084 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 70.4855 | -62.1307 | 28.1345 | 1.3722e+17 | 5.3247 | [6 empty] | 193.8556 | 93.784 | 394.4841 | [5 empty] | 52.953 | -84.1343 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 193.6696 | 93.8133 | 394.0822 | [7 empty] | 52.859 | -84.029 | 0.1411 | 2.9273e+18 | 0.0307 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 58.2017 | -89.9574 | 49.9789 | 2.9273e+18 | 7.5824 | [6 empty] | 266.9072 | 121.6099 | 793.8437 | [5 empty] | 33.0596 | -133.1519 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 267.4859 | 122.3743 | 796.5988 | [7 empty] | 32.7759 | -133.2354 | 0.2957 | 2.9273e+18 | 0.1605 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 48.7618 | -114.0823 | 24.7024 | 2.9273e+18 | 3.7733 | [6 empty] | 266.9072 | 121.6099 | 793.8437 | [5 empty] | 33.0596 | -133.1519 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 267.4437 | 122.3528 | 796.555 | [7 empty] | 32.7659 | -133.2358 | 0.3054 | 2.9273e+18 | 0.1578 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 40.8835 | -135.3885 | 8.1373 | 4.391e+18 | 3.1324 | [6 empty] | 266.9072 | 121.6099 | 793.8437 | [5 empty] | 33.0596 | -133.1519 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 267.52 | 122.3946 | 796.6284 | [7 empty] | 32.7834 | -133.2336 | 0.2881 | 2.9273e+18 | 0.1633 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 89.1841 | 64.9762 | 24.502 | 2244.3827 | 15.4416 | [6 empty] | 129.8294 | 80.7536 | 11.626 | [5 empty] | 103.988 | 45.4521 | 2244.3827 | [5 empty] | 129.3288 | 80.2956 | 12.0682 | [7 empty] | 103.8286 | 44.9603 | 0.517 | 2244.3827 | 0.3792 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 86.7214 | 60.3172 | 22.9198 | 2244.3827 | 12.6032 | [6 empty] | 129.9646 | 80.8051 | 12.3651 | [5 empty] | 103.763 | 44.9907 | 2244.3827 | [5 empty] | 129.039 | 80.1693 | 12.6874 | [7 empty] | 103.3381 | 44.5409 | 0.6188 | 2244.3827 | 0.3105 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 82.274 | 44.6815 | 20.0462 | 2244.3827 | 9.3077 | [6 empty] | 131.0036 | 81.2009 | 18.045 | [5 empty] | 102.0672 | 41.5063 | 2244.3827 | [5 empty] | 130.1181 | 80.813 | 18.4064 | [7 empty] | 101.2736 | 41.1926 | 0.8534 | 2244.3827 | 0.1975 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 73.1366 | 18.0693 | 24.3174 | 3956.0181 | 10.4267 | [6 empty] | 135.43 | 82.8869 | 42.2436 | [5 empty] | 95.4338 | 27.7735 | 2244.3827 | [5 empty] | 135.7941 | 83.0843 | 41.9223 | [7 empty] | 95.7624 | 28.0284 | 0.4159 | 2244.3827 | 0.1324 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 63.208 | -13.1154 | 15.0484 | 7586.8478 | 8.9149 | [6 empty] | 150.8747 | 88.7699 | 126.6769 | [5 empty] | 77.8533 | -9.6555 | 5982.6808 | [5 empty] | 150.4422 | 88.856 | 126.1233 | [7 empty] | 77.4326 | -9.3136 | 0.542 | 5959.0146 | 0.1428 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 54.1825 | -44.0807 | 33.911 | 23530.3402 | 9.2188 | [6 empty] | 200.3824 | 107.6277 | 397.3261 | [5 empty] | 48.8182 | -77.5647 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 200.7999 | 108.2163 | 398.8912 | [7 empty] | 48.5102 | -77.5848 | 0.3086 | 2.9273e+18 | 0.1367 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 45.382 | -74.2123 | 56.9181 | 2.9273e+18 | 9.5768 | [6 empty] | 273.4341 | 135.4535 | 796.6857 | [5 empty] | 30.6492 | -129.1906 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 274.0361 | 136.4915 | 801.6627 | [7 empty] | 30.0379 | -129.4317 | 0.6572 | 2.9273e+18 | 0.2291 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 38.3308 | -100.8293 | 29.3831 | 2.9273e+18 | 6.0494 | [6 empty] | 273.4341 | 135.4535 | 796.6857 | [5 empty] | 30.6492 | -129.1906 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 273.9964 | 136.4659 | 801.6699 | [7 empty] | 30.0258 | -129.4398 | 0.6714 | 2.9273e+18 | 0.2272 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 32.003 | -124.2569 | 5.116 | 2.9273e+18 | 5.654 | [6 empty] | 273.4341 | 135.4535 | 796.6857 | [5 empty] | 30.6492 | -129.1906 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 273.9719 | 136.4505 | 801.652 | [7 empty] | 30.0204 | -129.442 | 0.6772 | 2.9273e+18 | 0.2259 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 50.4902 | 82.3305 | 23.2308 | 2244.3827 | 12.7917 | [6 empty] | 152.6028 | 129.0567 | 21.5423 | [5 empty] | 64.3831 | 63.7117 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.7926 | 129.2389 | 21.9051 | [7 empty] | 65.4749 | 63.4157 | 1.1312 | 2244.3827 | 0.4695 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 48.9059 | 78.4001 | 21.5271 | 2244.3827 | 11.581 | [6 empty] | 152.738 | 129.1082 | 22.2814 | [5 empty] | 64.2855 | 63.3374 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.2979 | 129.5104 | 21.9095 | [7 empty] | 65.759 | 63.4639 | 1.479 | 2244.3827 | 0.4075 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 47.1757 | 64.7561 | 16.9145 | 1923.4609 | 8.9811 | [6 empty] | 153.777 | 129.5039 | 27.9614 | [5 empty] | 63.5441 | 60.4929 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.4342 | 129.9646 | 28.0185 | [7 empty] | 64.9392 | 60.4227 | 1.3969 | 2244.3827 | 0.47 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 42.4809 | 40.6114 | 19.9176 | 3914.437 | 8.269 | [6 empty] | 158.2034 | 131.19 | 52.1599 | [5 empty] | 60.5552 | 48.9799 | 2574.3596 | [5 empty] | 160.2948 | 131.9274 | 51.8476 | [7 empty] | 62.1919 | 49.1944 | 1.6507 | 2506.3718 | 0.4613 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 37.3478 | 10.8014 | 15.1601 | 6117.9904 | 7.4324 | [6 empty] | 173.6481 | 137.073 | 136.5932 | [5 empty] | 51.8857 | 15.1 | 4976.5656 | [5 empty] | 174.3573 | 137.064 | 138.2941 | [7 empty] | 52.2384 | 14.3783 | 0.8032 | 5023.5827 | 0.4181 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 32.595 | -20.4053 | 34.8684 | 11403.4678 | 10.4786 | [6 empty] | 223.1558 | 155.9307 | 407.2424 | [5 empty] | 34.7466 | -55.2072 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 224.4227 | 156.8907 | 410.7277 | [7 empty] | 34.6254 | -55.5557 | 0.369 | 6.4036e+17 | 0.1576 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 27.4509 | -52.0535 | 61.6887 | 214975.2845 | 11.6605 | [6 empty] | 296.2075 | 183.7565 | 806.602 | [5 empty] | 21.9185 | -113.4935 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 297.5553 | 185.2565 | 810.1837 | [7 empty] | 21.6913 | -113.4437 | 0.2326 | 2.9273e+18 | 0.2008 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 23.2081 | -80.9413 | 32.5777 | 2.9273e+18 | 6.4987 | [6 empty] | 296.2075 | 183.7565 | 806.602 | [5 empty] | 21.9185 | -113.4935 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 297.5833 | 185.2926 | 810.1926 | [7 empty] | 21.6906 | -113.4322 | 0.236 | 2.9273e+18 | 0.2055 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 18.959 | -106.7497 | 7.3646 | 2.9273e+18 | 4.7802 | [6 empty] | 296.2075 | 183.7565 | 806.602 | [5 empty] | 21.9185 | -113.4935 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 297.5699 | 185.2745 | 810.2145 | [7 empty] | 21.6889 | -113.4414 | 0.2355 | 2.9273e+18 | 0.2033 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 14.6982 | 100.373 | 9.5866 | 1934.1624 | 6.6303 | [6 empty] | 225.6024 | 283.891 | 53.3289 | [5 empty] | 5.2312 | 98.8635 | 3105.1319 | [5 empty] | 225.6867 | 282.5695 | 53.4641 | [7 empty] | 6.0576 | 98.4193 | 0.9383 | 3099.7464 | 0.3062 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 13.7863 | 97.0637 | 8.7075 | 1895.9955 | 5.6322 | [6 empty] | 225.7376 | 283.9425 | 54.068 | [5 empty] | 5.218 | 98.615 | 3111.4196 | [5 empty] | 226.6306 | 282.9952 | 53.4603 | [7 empty] | 6.5404 | 98.4402 | 1.3339 | 3094.0745 | 0.466 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 13.6526 | 85.284 | 14.266 | 3154.5518 | 5.5389 | [6 empty] | 226.7765 | 284.3383 | 59.748 | [5 empty] | 5.1175 | 96.7152 | 3160.0689 | [5 empty] | 226.9435 | 283.0717 | 60.109 | [7 empty] | 5.9442 | 96.1993 | 0.9745 | 3156.8303 | 0.3128 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 11.7631 | 63.8787 | 25.9194 | 3893.0986 | 7.9645 | [6 empty] | 231.203 | 286.0243 | 83.9465 | [5 empty] | 4.6996 | 88.8171 | 3374.969 | [5 empty] | 231.9215 | 284.8665 | 84.8367 | [7 empty] | 5.8037 | 88.0968 | 1.3183 | 3374.6636 | 0.4344 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 9.8718 | 36.3157 | 27.9629 | 5291.122 | 10.0627 | [6 empty] | 246.6477 | 291.9073 | 168.3798 | [5 empty] | 3.3605 | 63.51 | 4249.5821 | [5 empty] | 246.5884 | 290.8228 | 169.0861 | [7 empty] | 3.8216 | 62.9498 | 0.7255 | 4260.093 | 0.2662 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | 6.2442 | -25.7867 | 39.5077 | 16356.5541 | 12.0603 | [6 empty] | 369.207 | 338.5909 | 838.3886 | [5 empty] | -3.3918 | -64.1012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 370.0028 | 339.7277 | 844.0513 | [7 empty] | -3.8134 | -64.582 | 0.6394 | 2.9273e+18 | 0.2444 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | 4.6195 | -56.0228 | 11.3772 | 2.9273e+18 | 6.1918 | [6 empty] | 369.207 | 338.5909 | 838.3886 | [5 empty] | -3.3918 | -64.1012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 370.018 | 339.707 | 844.0168 | [7 empty] | -3.7962 | -64.5847 | 0.6303 | 2.9273e+18 | 0.2365 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | 2.6287 | -83.842 | 20.6385 | 2.9273e+18 | 6.3074 | [6 empty] | 369.207 | 338.5909 | 838.3886 | [5 empty] | -3.3918 | -64.1012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 370.0603 | 339.7866 | 844.0897 | [7 empty] | -3.8093 | -64.5704 | 0.628 | 2.9273e+18 | 0.2429 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -17.0773 | 118.3524 | 20.684 | 3073.5571 | 11.9648 | [6 empty] | 333.3177 | 512.3587 | 100.232 | [5 empty] | -34.1735 | 129.995 | 3435.4058 | [5 empty] | 335.0808 | 511.8992 | 101.6798 | [7 empty] | -33.1284 | 129.4169 | 1.1943 | 3435.3787 | 0.2288 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -17.4863 | 115.4848 | 21.9941 | 3140.9516 | 11.4936 | [6 empty] | 333.4529 | 512.4102 | 100.9711 | [5 empty] | -34.169 | 129.8175 | 3438.9117 | [5 empty] | 335.0713 | 511.9228 | 101.6813 | [7 empty] | -33.1425 | 129.4219 | 1.1001 | 3435.4621 | 0.2281 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -16.7753 | 105.3353 | 28.9139 | 3364.3145 | 11.2325 | [6 empty] | 334.4919 | 512.8059 | 106.651 | [5 empty] | -34.1353 | 128.4578 | 3465.9995 | [5 empty] | 336.6585 | 512.5079 | 107.274 | [7 empty] | -32.8737 | 128.0781 | 1.3175 | 3460.201 | 0.286 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -17.0677 | 86.5448 | 39.9613 | 3881.1246 | 12.1498 | [6 empty] | 338.9184 | 514.492 | 130.8496 | [5 empty] | -33.9939 | 122.7444 | 3584.3969 | [5 empty] | 341.3632 | 514.9037 | 131.8782 | [7 empty] | -32.8838 | 122.3984 | 1.1627 | 3580.7787 | 0.255 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -17.0001 | 61.6053 | 45.283 | 4815.5878 | 13.2984 | [6 empty] | 354.3631 | 520.375 | 215.2829 | [5 empty] | -33.5299 | 103.7635 | 4039.131 | [5 empty] | 356.0004 | 520.5144 | 216.9619 | [7 empty] | -32.8309 | 103.3085 | 0.834 | 4043.1716 | 0.1758 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -16.4469 | 33.2394 | 24.0474 | 6439.9376 | 12.2594 | [6 empty] | 403.8708 | 539.2327 | 485.9321 | [5 empty] | -32.3006 | 51.3208 | 6046.2808 | [5 empty] | 406.7597 | 539.937 | 486.0644 | [7 empty] | -31.1751 | 51.2958 | 1.1257 | 6026.359 | 0.3543 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -16.3105 | 2.1559 | 18.4645 | 9867.168 | 12.6116 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.338 | 568.9157 | 885.0565 | [7 empty] | -30.1204 | -8.681 | 0.9495 | 12517.6344 | 0.3659 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -15.8738 | -28.3521 | 24.5475 | 21036.5736 | 18.55 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.3268 | 568.9109 | 885.0558 | [7 empty] | -30.1236 | -8.6816 | 0.9464 | 12518.041 | 0.3646 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -15.8542 | -57.4189 | 50.7119 | 4.391e+18 | 24.4246 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.3458 | 568.9138 | 885.0534 | [7 empty] | -30.1165 | -8.6814 | 0.953 | 12517.4232 | 0.3676 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -44.6793 | 135.7132 | 11.9612 | 3273.9454 | 5.1603 | [6 empty] | 333.3177 | 512.3587 | 100.232 | [5 empty] | -34.1735 | 129.995 | 3435.4058 | [5 empty] | 335.0592 | 511.9036 | 101.6716 | [7 empty] | -33.1413 | 129.4214 | 1.1808 | 3435.4286 | 0.2259 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -44.7934 | 133.1742 | 11.142 | 3323.9786 | 4.7941 | [6 empty] | 333.4529 | 512.4102 | 100.9711 | [5 empty] | -34.169 | 129.8175 | 3438.9117 | [5 empty] | 335.1046 | 511.9516 | 101.6775 | [7 empty] | -33.1346 | 129.4259 | 1.1061 | 3435.3523 | 0.2299 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -43.6876 | 124.3853 | 10.3842 | 3492.1068 | 4.5953 | [6 empty] | 334.4919 | 512.8059 | 106.651 | [5 empty] | -34.1353 | 128.4578 | 3465.9995 | [5 empty] | 336.6705 | 512.5214 | 107.2522 | [7 empty] | -32.8706 | 128.085 | 1.3185 | 3460.0551 | 0.2871 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -43.111 | 107.8899 | 17.4293 | 3873.2315 | 5.8857 | [6 empty] | 338.9184 | 514.492 | 130.8496 | [5 empty] | -33.9939 | 122.7444 | 3584.3969 | [5 empty] | 341.4297 | 514.9704 | 131.9413 | [7 empty] | -32.8765 | 122.3921 | 1.1715 | 3580.9484 | 0.2565 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -41.9612 | 85.5213 | 20.0964 | 4534.1293 | 6.2848 | [6 empty] | 354.3631 | 520.375 | 215.2829 | [5 empty] | -33.5299 | 103.7635 | 4039.131 | [5 empty] | 355.929 | 520.441 | 216.7979 | [7 empty] | -32.8313 | 103.3335 | 0.8203 | 4042.3845 | 0.1747 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -40.1682 | 59.3251 | 11.2236 | 5612.6599 | 5.2665 | [6 empty] | 403.8708 | 539.2327 | 485.9321 | [5 empty] | -32.3006 | 51.3208 | 6046.2808 | [5 empty] | 406.7346 | 539.9599 | 486.0171 | [7 empty] | -31.1915 | 51.3114 | 1.1091 | 6025.882 | 0.3497 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -38.5952 | 29.7964 | 39.5548 | 7549.6604 | 15.9836 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.3429 | 568.9203 | 885.0833 | [7 empty] | -30.1211 | -8.6838 | 0.9478 | 12518.3245 | 0.3658 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -36.729 | -0.0946 | 10.6055 | 11445.8394 | 6.9239 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.2986 | 568.8691 | 885.0642 | [7 empty] | -30.1237 | -8.692 | 0.9425 | 12520.557 | 0.3649 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -35.1687 | -29.489 | 20.8846 | 24771.8125 | 8.4813 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.2681 | 568.8285 | 885.0312 | [7 empty] | -30.1229 | -8.6962 | 0.9418 | 12521.575 | 0.3652 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -68.9148 | 152.7125 | 41.5095 | 3404.8192 | 6.8295 | [6 empty] | 333.3177 | 512.3587 | 100.232 | [5 empty] | -34.1735 | 129.995 | 3435.4058 | [5 empty] | 335.0882 | 511.9117 | 101.7086 | [7 empty] | -33.1309 | 129.4119 | 1.1945 | 3435.5237 | 0.2282 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -68.8483 | 150.4626 | 40.3592 | 3443.3539 | 6.7611 | [6 empty] | 333.4529 | 512.4102 | 100.9711 | [5 empty] | -34.169 | 129.8175 | 3438.9117 | [5 empty] | 335.1432 | 511.9693 | 101.73 | [7 empty] | -33.1235 | 129.4138 | 1.1208 | 3435.5073 | 0.2318 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -67.5822 | 142.809 | 36.3958 | 3573.3987 | 6.7819 | [6 empty] | 334.4919 | 512.8059 | 106.651 | [5 empty] | -34.1353 | 128.4578 | 3465.9995 | [5 empty] | 336.656 | 512.5035 | 107.2479 | [7 empty] | -32.8717 | 128.0837 | 1.3178 | 3460.0628 | 0.2869 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -66.5406 | 128.3202 | 33.0209 | 3862.6788 | 7.4482 | [6 empty] | 338.9184 | 514.492 | 130.8496 | [5 empty] | -33.9939 | 122.7444 | 3584.3969 | [5 empty] | 341.425 | 514.9835 | 131.9415 | [7 empty] | -32.884 | 122.3951 | 1.1636 | 3580.9849 | 0.2548 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -64.8065 | 108.3205 | 31.6069 | 4348.671 | 7.4739 | [6 empty] | 354.3631 | 520.375 | 215.2829 | [5 empty] | -33.5299 | 103.7635 | 4039.131 | [5 empty] | 355.9672 | 520.4937 | 216.8908 | [7 empty] | -32.8362 | 103.322 | 0.8223 | 4042.8421 | 0.174 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -62.3817 | 84.4505 | 44.7487 | 5104.6025 | 9.3998 | [6 empty] | 403.8708 | 539.2327 | 485.9321 | [5 empty] | -32.3006 | 51.3208 | 6046.2808 | [5 empty] | 406.7854 | 539.9501 | 486.1054 | [7 empty] | -31.1697 | 51.2901 | 1.1313 | 6026.5783 | 0.3559 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -59.9717 | 56.8091 | 71.9232 | 6355.261 | 22.3054 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.2997 | 568.8738 | 885.0563 | [7 empty] | -30.1242 | -8.6897 | 0.9429 | 12520.0659 | 0.3646 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -57.1655 | 28.095 | 45.4104 | 8434.2047 | 16.3944 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.2516 | 568.8364 | 885.0446 | [7 empty] | -30.1327 | -8.6953 | 0.933 | 12522.1317 | 0.361 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -54.5284 | -0.9576 | 24.8669 | 12635.6295 | 9.6634 | [6 empty] | 476.9224 | 567.0585 | 885.2917 | [5 empty] | -31.006 | -9.0235 | 12675.261 | [5 empty] | 480.3328 | 568.8846 | 885.08 | [7 empty] | -30.115 | -8.6919 | 0.9507 | 12519.7835 | 0.3688 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 190.2154 | 38.1547 | 20.7197 | 2244.3827 | 8.5867 | [6 empty] | 247.583 | 128.7665 | 17.0836 | [5 empty] | 173.3317 | 50.1649 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.1288 | 128.9806 | 17.5189 | [7 empty] | 173.4374 | 49.9872 | 0.2068 | 2244.3827 | 0.1829 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 178.1375 | 22.1771 | 26.1941 | 2244.3827 | 14.308 | [6 empty] | 248.622 | 129.1623 | 22.7636 | [5 empty] | 171.6004 | 47.5423 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.208 | 129.5084 | 23.5646 | [7 empty] | 171.4198 | 47.2657 | 0.3304 | 2244.3827 | 0.246 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 157.158 | -4.3937 | 41.9663 | 2244.3827 | 16.5694 | [6 empty] | 253.0485 | 130.8484 | 46.9621 | [5 empty] | 164.612 | 36.9053 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.6196 | 130.7211 | 48.454 | [7 empty] | 163.7791 | 36.2482 | 1.0609 | 2244.3827 | 0.3322 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 134.5675 | -34.3579 | 40.9189 | 6730.2644 | 11.685 | [6 empty] | 268.4932 | 136.7313 | 131.3954 | [5 empty] | 144.2669 | 5.3949 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.1634 | 137.5604 | 133.638 | [7 empty] | 144.2449 | 4.9014 | 0.494 | 2244.3827 | 0.2094 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 114.395 | -63.0156 | 10.7526 | 23007.8636 | 7.7765 | [6 empty] | 318.0009 | 155.5891 | 402.0446 | [5 empty] | 103.8342 | -60.9937 | 20862.5517 | [5 empty] | 318.9829 | 155.9046 | 405.1865 | [7 empty] | 103.7217 | -61.5522 | 0.5697 | 21531.6243 | 0.1057 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 96.0966 | -90.3669 | 34.8504 | 1.0063e+18 | 10.4526 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8448 | 185.0461 | 804.9211 | [7 empty] | 73.4783 | -116.9418 | 0.2033 | 2.9273e+18 | 0.2049 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 81.6592 | -114.3517 | 8.4374 | 2.9273e+18 | 7.8053 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8317 | 185.0403 | 804.9183 | [7 empty] | 73.4743 | -116.9431 | 0.2064 | 2.9273e+18 | 0.2043 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 69.859 | -135.7064 | 19.0553 | 2.9273e+18 | 6.4591 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8501 | 185.055 | 804.9324 | [7 empty] | 73.4759 | -116.9401 | 0.2062 | 2.9273e+18 | 0.2061 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 187.048 | 45.9368 | 14.6985 | 2244.3827 | 6.5838 | [6 empty] | 247.6472 | 129.1379 | 16.4313 | [5 empty] | 173.1302 | 50.6635 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.6784 | 129.3936 | 16.7448 | [7 empty] | 173.7501 | 50.4884 | 0.6442 | 2244.3827 | 0.1992 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 183.0948 | 40.9879 | 13.8178 | 2244.3827 | 6.9203 | [6 empty] | 247.7824 | 129.1894 | 17.1704 | [5 empty] | 172.9034 | 50.3189 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.2647 | 129.2011 | 17.537 | [7 empty] | 173.2597 | 50.0755 | 0.4315 | 2244.3827 | 0.2108 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 172 | 25.2841 | 22.4306 | 2244.3827 | 12.7069 | [6 empty] | 248.8214 | 129.5851 | 22.8504 | [5 empty] | 171.1811 | 47.6997 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.3876 | 129.7481 | 23.6038 | [7 empty] | 171.2582 | 47.3494 | 0.3587 | 2244.3827 | 0.2786 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 152.472 | -1.0262 | 39.8734 | 2244.3827 | 15.3771 | [6 empty] | 253.2478 | 131.2712 | 47.0489 | [5 empty] | 164.2275 | 37.0748 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.2736 | 131.1555 | 48.4232 | [7 empty] | 163.8951 | 36.4103 | 0.743 | 2244.3827 | 0.3432 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 131.2082 | -31.0116 | 38.761 | 6464.0621 | 10.6365 | [6 empty] | 268.6925 | 137.1542 | 131.4823 | [5 empty] | 143.9737 | 5.587 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.1931 | 137.7572 | 133.5772 | [7 empty] | 144.0818 | 5.0331 | 0.5643 | 2244.3827 | 0.205 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 112.0078 | -59.9813 | 8.37 | 19563.4009 | 6.6906 | [6 empty] | 318.2002 | 156.0119 | 402.1315 | [5 empty] | 103.6789 | -60.8094 | 20689.0682 | [5 empty] | 319.1026 | 156.3938 | 405.1639 | [7 empty] | 103.4884 | -61.3063 | 0.5322 | 21300.6689 | 0.1015 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 94.3701 | -87.7777 | 35.7817 | 6.4036e+17 | 9.6838 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.9269 | 185.272 | 804.9706 | [7 empty] | 73.418 | -116.8664 | 0.1557 | 2.9273e+18 | 0.1784 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 80.3219 | -112.2504 | 8.1933 | 2.9273e+18 | 6.889 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8636 | 185.2419 | 804.9664 | [7 empty] | 73.3981 | -116.8745 | 0.1743 | 2.9273e+18 | 0.1753 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 68.7745 | -133.9733 | 17.7403 | 2.9273e+18 | 5.5875 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8892 | 185.2435 | 804.9314 | [7 empty] | 73.4151 | -116.8705 | 0.158 | 2.9273e+18 | 0.175 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 162.8709 | 54.5134 | 7.5096 | 2244.3827 | 6.7826 | [6 empty] | 249.1792 | 132.3873 | 17.0984 | [5 empty] | 169.8847 | 51.8298 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.1294 | 132.2331 | 17.8359 | [7 empty] | 169.7586 | 51.4101 | 0.4382 | 2244.3827 | 0.3372 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 159.5124 | 49.9574 | 10.2691 | 2244.3827 | 3.2292 | [6 empty] | 249.3144 | 132.4388 | 17.8375 | [5 empty] | 169.6667 | 51.4887 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.583 | 131.9805 | 18.5655 | [7 empty] | 169.2421 | 51.02 | 0.6324 | 2244.3827 | 0.3409 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 151.1308 | 34.9965 | 21.8653 | 2244.3827 | 7.8546 | [6 empty] | 250.3534 | 132.8345 | 23.5174 | [5 empty] | 168.0106 | 48.895 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.8737 | 133.063 | 23.8913 | [7 empty] | 168.1024 | 48.7641 | 0.1599 | 2244.3827 | 0.1278 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 135.6203 | 9.3935 | 38.7232 | 2244.3827 | 12.0141 | [6 empty] | 254.7798 | 134.5206 | 47.716 | [5 empty] | 161.3163 | 38.3626 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.8845 | 134.5242 | 49.107 | [7 empty] | 160.9152 | 37.7515 | 0.731 | 2244.3827 | 0.3209 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 118.322 | -20.5822 | 36.2229 | 5899.2684 | 8.015 | [6 empty] | 270.2245 | 140.4036 | 132.1493 | [5 empty] | 141.7448 | 7.0489 | 2244.3826 | [5 empty] | 271.293 | 141.0091 | 134.6323 | [7 empty] | 141.3533 | 6.411 | 0.7484 | 2244.3827 | 0.2273 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 102.2258 | -50.2963 | 9.1064 | 14105.3507 | 4.0536 | [6 empty] | 319.7322 | 159.2613 | 402.7985 | [5 empty] | 102.4886 | -59.3989 | 19469.6949 | [5 empty] | 320.269 | 159.7596 | 406.7464 | [7 empty] | 101.8046 | -60.0044 | 0.9136 | 20286.6404 | 0.1448 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 86.9279 | -79.2922 | 39.1273 | 6.4036e+17 | 7.9437 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7911 | 188.1905 | 805.2181 | [7 empty] | 72.5817 | -115.8328 | 0.3115 | 2.9273e+18 | 0.1429 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 74.4614 | -105.113 | 10.8169 | 2.9273e+18 | 4.4574 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7724 | 188.1562 | 805.1965 | [7 empty] | 72.5892 | -115.8422 | 0.3047 | 2.9273e+18 | 0.1384 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 63.923 | -127.9702 | 15.106 | 2.9273e+18 | 3.2415 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7522 | 188.1301 | 805.1835 | [7 empty] | 72.5914 | -115.8496 | 0.3032 | 2.9273e+18 | 0.1352 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 127.2634 | 67.8077 | 31.8394 | 2244.3827 | 11.939 | [6 empty] | 255.706 | 146.2309 | 19.9404 | [5 empty] | 157.0442 | 56.5449 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.4699 | 145.8015 | 20.6336 | [7 empty] | 156.0836 | 56.2077 | 1.0181 | 2244.3827 | 0.2323 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 124.6507 | 63.8155 | 33.0919 | 2244.3827 | 8.3749 | [6 empty] | 255.8412 | 146.2824 | 20.6795 | [5 empty] | 156.8586 | 56.2176 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.3079 | 146.6262 | 20.6384 | [7 empty] | 156.9103 | 56.3347 | 0.128 | 2244.3827 | 0.0764 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 119.4009 | 50.0839 | 36.2295 | 2244.3827 | 4.2246 | [6 empty] | 256.8802 | 146.6782 | 26.3595 | [5 empty] | 155.4467 | 53.7265 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.8994 | 146.8063 | 27.2429 | [7 empty] | 155.0007 | 53.3968 | 0.5547 | 2244.3827 | 0.2404 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 108.8071 | 25.9201 | 44.5519 | 2244.3826 | 8.1324 | [6 empty] | 261.3067 | 148.3642 | 50.558 | [5 empty] | 149.7137 | 43.5702 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.9163 | 148.6032 | 51.8954 | [7 empty] | 148.6111 | 43.1917 | 1.1657 | 2244.3827 | 0.2083 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 96.6728 | -3.4792 | 39.6267 | 5276.1863 | 6.3526 | [6 empty] | 276.7514 | 154.2472 | 134.9914 | [5 empty] | 132.7103 | 13.0002 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.5826 | 154.2892 | 137.6246 | [7 empty] | 131.8055 | 12.147 | 1.2437 | 2244.3826 | 0.2924 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 84.9893 | -33.7376 | 23.4014 | 10131.6266 | 4.6126 | [6 empty] | 326.259 | 173.105 | 405.6406 | [5 empty] | 97.5021 | -53.5127 | 15825.2302 | [5 empty] | 327.532 | 174.0119 | 406.7615 | [7 empty] | 97.5956 | -53.3899 | 0.1544 | 15709.273 | 0.1198 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 73.2621 | -64.1086 | 47.2107 | 73503.2805 | 7.903 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.0854 | 202.3497 | 806.4165 | [7 empty] | 69.6193 | -110.8851 | 0.4912 | 2.9273e+18 | 0.184 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 63.4168 | -91.6624 | 20.6196 | 2.9273e+18 | 3.5003 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.0583 | 202.336 | 806.3972 | [7 empty] | 69.6132 | -110.8866 | 0.4949 | 2.9273e+18 | 0.183 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 54.6132 | -116.2613 | 16.1879 | 2.9273e+18 | 2.4682 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.1147 | 202.3914 | 806.4293 | [7 empty] | 69.6151 | -110.8722 | 0.5028 | 2.9273e+18 | 0.1892 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 87.9807 | 83.7769 | 36.1787 | 2244.3827 | 14.2725 | [6 empty] | 278.4794 | 194.534 | 29.8568 | [5 empty] | 121.6388 | 70.5091 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.2033 | 194.4579 | 30.7098 | [7 empty] | 122.1531 | 70.048 | 0.6908 | 2244.3827 | 0.3739 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 86.122 | 80.3319 | 36.8181 | 2244.3827 | 12.2831 | [6 empty] | 278.6146 | 194.5855 | 30.5959 | [5 empty] | 121.5246 | 70.2211 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.7537 | 194.6729 | 30.6959 | [7 empty] | 122.4395 | 70.0675 | 0.9277 | 2244.3827 | 0.2358 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 83.4281 | 68.0501 | 37.226 | 2244.3827 | 7.7131 | [6 empty] | 279.6536 | 194.9812 | 36.2758 | [5 empty] | 120.654 | 68.0238 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.8155 | 194.6065 | 37.3494 | [7 empty] | 120.9001 | 67.4339 | 0.6391 | 2244.3827 | 0.3972 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 77.0031 | 45.8891 | 42.1583 | 3050.7764 | 6.4546 | [6 empty] | 284.08 | 196.6673 | 60.4744 | [5 empty] | 117.0789 | 58.9756 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.9099 | 196.9164 | 61.37 | [7 empty] | 117.3565 | 58.6461 | 0.4309 | 2244.3827 | 0.2364 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 69.5653 | 17.8737 | 38.7667 | 4799.0348 | 6.3924 | [6 empty] | 299.5247 | 202.5503 | 144.9077 | [5 empty] | 106.0873 | 30.8739 | 1878.183 | [5 empty] | 301.0348 | 203.0994 | 145.892 | [7 empty] | 106.6444 | 30.6485 | 0.601 | 1878.443 | 0.1788 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 62.2513 | -12.144 | 29.46 | 7791.3541 | 7.1279 | [6 empty] | 349.0324 | 221.408 | 415.5569 | [5 empty] | 81.3367 | -34.5859 | 10501.7564 | [5 empty] | 350.4873 | 221.9907 | 423.2977 | [7 empty] | 80.7911 | -36.0582 | 1.5701 | 10896.1302 | 0.3348 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 54.3857 | -43.3249 | 52.2472 | 17535.1738 | 9.8763 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.9447 | 252.2127 | 818.5193 | [7 empty] | 59.7869 | -94.7925 | 0.5125 | 2.9273e+18 | 0.2844 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 47.5481 | -72.4533 | 25.979 | 6.4036e+17 | 4.7845 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.8762 | 252.1415 | 818.4919 | [7 empty] | 59.785 | -94.8121 | 0.4949 | 2.9273e+18 | 0.2775 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 41.0417 | -98.7874 | 19.2456 | 2.9273e+18 | 3.6686 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.8832 | 252.1461 | 818.4871 | [7 empty] | 59.7871 | -94.81 | 0.496 | 2.9273e+18 | 0.2779 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 49.7574 | 100.9574 | 6.4326 | 2244.3827 | 7.0817 | [6 empty] | 351.479 | 349.3683 | 61.6434 | [5 empty] | 56.1722 | 101.4344 | 2472.9451 | [5 empty] | 351.6948 | 347.7588 | 61.8854 | [7 empty] | 57.2307 | 100.9152 | 1.179 | 2455.245 | 0.4487 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 48.574 | 97.9699 | 8.2313 | 2244.3826 | 6.5393 | [6 empty] | 351.6142 | 349.4198 | 62.3825 | [5 empty] | 56.1364 | 101.22 | 2481.2155 | [5 empty] | 353.0222 | 348.3682 | 61.9012 | [7 empty] | 57.7594 | 100.944 | 1.6463 | 2443.9058 | 0.5606 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 47.5786 | 87.1407 | 14.9449 | 1962.8794 | 6.3537 | [6 empty] | 352.6532 | 349.8156 | 68.0624 | [5 empty] | 55.8625 | 99.5796 | 2540.2985 | [5 empty] | 354.7304 | 349.0307 | 67.8231 | [7 empty] | 57.7372 | 99.2387 | 1.9055 | 2505.9207 | 0.6611 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 44.1572 | 67.2219 | 27.606 | 3338.9937 | 8.7307 | [6 empty] | 357.0796 | 351.5016 | 92.261 | [5 empty] | 54.7193 | 92.7274 | 1926.3747 | [5 empty] | 359.3332 | 351.2474 | 91.9931 | [7 empty] | 56.3782 | 92.522 | 1.6716 | 1935.9441 | 0.5962 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 40.2594 | 41.21 | 31.1243 | 4486.9417 | 10.9821 | [6 empty] | 372.5243 | 357.3846 | 176.6943 | [5 empty] | 51.0129 | 70.4176 | 3455.3901 | [5 empty] | 373.0964 | 355.9917 | 177.8828 | [7 empty] | 51.9749 | 69.655 | 1.2277 | 3459.1121 | 0.606 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 36.4766 | 12.2944 | 4.9788 | 6422.1165 | 6.4041 | [6 empty] | 422.032 | 376.2424 | 447.3435 | [5 empty] | 41.45 | 12.0629 | 6531.0394 | [5 empty] | 423.9063 | 376.2153 | 448.3206 | [7 empty] | 42.3778 | 11.7401 | 0.9824 | 6529.9346 | 0.3895 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 32.0121 | -18.7885 | 31.329 | 10679.6053 | 10.9005 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.1185 | 405.5521 | 853.6896 | [7 empty] | 31.8343 | -50.8007 | 0.7466 | 24621.6598 | 0.1973 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 28.0925 | -48.8281 | 3.6805 | 30413.8533 | 6.2877 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0808 | 405.5388 | 853.6756 | [7 empty] | 31.8231 | -50.801 | 0.7426 | 24627.1386 | 0.1957 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 24.0158 | -76.6273 | 27.5605 | 2.9273e+18 | 7.9292 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0872 | 405.5209 | 853.6598 | [7 empty] | 31.8337 | -50.8046 | 0.75 | 24627.6872 | 0.1974 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 14.7689 | 118.4087 | 14.9119 | 1924.529 | 11.9059 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.4117 | 577.2765 | 109.8257 | [7 empty] | 6.6561 | 130.7702 | 0.4318 | 3113.0265 | 0.128 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 14.1475 | 115.7746 | 16.7925 | 1900.0172 | 11.6231 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8393 | 577.4838 | 109.8371 | [7 empty] | 6.7922 | 130.7753 | 0.2106 | 3111.8635 | 0.0617 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 14.1972 | 106.2917 | 24.5239 | 3033.7069 | 11.6734 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.9242 | 577.8507 | 115.7888 | [7 empty] | 6.7398 | 129.4642 | 0.2596 | 3136.7598 | 0.0721 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 12.6647 | 88.5881 | 36.3847 | 3494.4468 | 12.7557 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3153 | 578.7795 | 141.606 | [7 empty] | 6.1092 | 123.8147 | 0.8032 | 3250.6041 | 0.2251 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 11.1345 | 64.863 | 42.4718 | 4294.0829 | 14.017 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1828 | 584.7895 | 227.5853 | [7 empty] | 5.2436 | 106.0301 | 1.038 | 3646.2307 | 0.2548 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 9.8601 | 37.6502 | 21.3499 | 5600.486 | 13.1892 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.2286 | 603.7156 | 494.448 | [7 empty] | 3.1489 | 57.6601 | 0.2447 | 5219.0352 | 0.0822 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | 6.5259 | -22.5001 | 23.4273 | 13538.2453 | 17.672 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7818 | 632.5991 | 893.4185 | [7 empty] | -0.0141 | 0.0412 | 0.0436 | 9295.7333 | 0.0382 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | 4.7035 | -51.227 | 51.4425 | 49788.8767 | 22.7265 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.767 | 632.5737 | 893.465 | [7 empty] | -0.0152 | 0.0296 | 0.0333 | 9297.1472 | 0.0318 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -16.1439 | 135.5254 | 23.5015 | 3043.6681 | 7.5654 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.4048 | 577.2938 | 109.8526 | [7 empty] | 6.644 | 130.768 | 0.4414 | 3113.2198 | 0.1314 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -16.3927 | 133.1431 | 23.4251 | 3090.1579 | 7.586 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8181 | 577.4571 | 109.8111 | [7 empty] | 6.7937 | 130.7776 | 0.2079 | 3111.7642 | 0.0609 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -15.769 | 124.8115 | 23.152 | 3244.3023 | 7.8771 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.8698 | 577.7836 | 115.757 | [7 empty] | 6.7405 | 129.4625 | 0.2609 | 3136.6762 | 0.0722 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -16.1388 | 109.1103 | 27.4236 | 3588.6487 | 9.1716 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3415 | 578.7826 | 141.6369 | [7 empty] | 6.1188 | 123.8068 | 0.804 | 3250.6606 | 0.2244 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -16.2029 | 87.6497 | 29.1839 | 4172.9661 | 9.7515 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1619 | 584.776 | 227.5204 | [7 empty] | 5.2431 | 106.0418 | 1.0275 | 3645.9398 | 0.2527 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -15.8688 | 62.4585 | 19.4755 | 5094.2747 | 9.2111 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1578 | 603.6554 | 494.3445 | [7 empty] | 3.1444 | 57.6681 | 0.2357 | 5218.6806 | 0.0805 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -15.8981 | 33.7935 | 37.3463 | 6654.7391 | 20.3002 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7594 | 632.5692 | 893.4373 | [7 empty] | -0.0152 | 0.0326 | 0.036 | 9296.7901 | 0.0337 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -15.6148 | 4.4493 | 16.2364 | 9439.2593 | 14.1627 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7641 | 632.569 | 893.4626 | [7 empty] | -0.0149 | 0.0289 | 0.0325 | 9297.2089 | 0.0311 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -15.6066 | -24.4526 | 29.0086 | 16137.6747 | 12.1182 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7383 | 632.5521 | 893.3849 | [7 empty] | -0.0155 | 0.0367 | 0.0399 | 9296.3215 | 0.0365 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -43.6072 | 152.4047 | 54.8512 | 3225.8273 | 11.2901 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.3643 | 577.2185 | 109.8019 | [7 empty] | 6.6562 | 130.768 | 0.4334 | 3112.9711 | 0.1281 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -43.584 | 150.227 | 54.0705 | 3261.2439 | 11.4413 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8226 | 577.451 | 109.8283 | [7 empty] | 6.7969 | 130.7723 | 0.2099 | 3111.8147 | 0.0612 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -42.6629 | 142.9268 | 51.263 | 3381.1186 | 11.8612 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.8905 | 577.7811 | 115.7261 | [7 empty] | 6.7542 | 129.4672 | 0.2504 | 3136.4425 | 0.0685 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -42.3386 | 128.9982 | 49.1342 | 3647.4544 | 12.8435 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3082 | 578.7689 | 141.631 | [7 empty] | 6.1078 | 123.8078 | 0.8096 | 3250.7348 | 0.2267 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -41.5483 | 109.6998 | 47.2873 | 4088.1639 | 13.3094 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1541 | 584.7709 | 227.5409 | [7 empty] | 5.2397 | 106.0372 | 1.0331 | 3646.0783 | 0.2543 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -40.2216 | 86.6025 | 51.9424 | 4760.5943 | 14.7289 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1722 | 603.6896 | 494.3636 | [7 empty] | 3.1382 | 57.6717 | 0.2302 | 5218.6814 | 0.0777 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -39.0496 | 59.7353 | 71.3665 | 5838.6464 | 25.0168 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7775 | 632.5751 | 893.4183 | [7 empty] | -0.0088 | 0.0358 | 0.0369 | 9296.1535 | 0.0304 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -37.5209 | 31.5709 | 49.0361 | 7540.6587 | 23.254 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7588 | 632.5679 | 893.4216 | [7 empty] | -0.0142 | 0.0345 | 0.0373 | 9296.5282 | 0.034 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -36.1411 | 3.0628 | 36.2707 | 10607.4069 | 20.656 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7556 | 632.5609 | 893.3932 | [7 empty] | -0.0118 | 0.0369 | 0.0387 | 9296.1503 | 0.0335 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 219.929 | 45.3566 | 46.8448 | 2244.3827 | 4.8107 | [6 empty] | 247.583 | 128.7665 | 17.0836 | [5 empty] | 173.3317 | 50.1649 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.1428 | 128.9921 | 17.5157 | [7 empty] | 173.4373 | 49.9926 | 0.2021 | 2244.3827 | 0.1803 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 209.3606 | 31.3905 | 41.0696 | 2244.3827 | 10.5727 | [6 empty] | 248.622 | 129.1623 | 22.7636 | [5 empty] | 171.6004 | 47.5423 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.3405 | 129.5756 | 23.5823 | [7 empty] | 171.4598 | 47.2733 | 0.3035 | 2244.3827 | 0.2505 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 189.9425 | 7.1638 | 39.0665 | 2244.3827 | 12.6439 | [6 empty] | 253.0485 | 130.8484 | 46.9621 | [5 empty] | 164.612 | 36.9053 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.5218 | 130.6604 | 48.3828 | [7 empty] | 163.7844 | 36.2592 | 1.05 | 2244.3827 | 0.3246 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 167.7665 | -21.5138 | 35.7254 | 2244.3827 | 7.5007 | [6 empty] | 268.4932 | 136.7313 | 131.3954 | [5 empty] | 144.2669 | 5.3949 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.0947 | 137.5324 | 133.5146 | [7 empty] | 144.2487 | 4.936 | 0.4593 | 2244.3827 | 0.1981 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 146.6736 | -50.2798 | 44.1588 | 8991.5223 | 4.8996 | [6 empty] | 318.0009 | 155.5891 | 402.0446 | [5 empty] | 103.8342 | -60.9937 | 20862.5517 | [5 empty] | 318.9304 | 155.8786 | 405.0883 | [7 empty] | 103.7206 | -61.5416 | 0.5596 | 21521.4731 | 0.1026 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 126.4276 | -78.7741 | 65.1789 | 47297.4963 | 8.5391 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7424 | 184.9782 | 804.8329 | [7 empty] | 73.4642 | -116.9518 | 0.2119 | 2.9273e+18 | 0.197 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 109.6704 | -104.2566 | 38.2105 | 6.4036e+17 | 5.1577 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7941 | 185.0037 | 804.8767 | [7 empty] | 73.4752 | -116.95 | 0.2025 | 2.9273e+18 | 0.1997 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 95.3974 | -127.2626 | 24.0242 | 2.9273e+18 | 3.573 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7748 | 184.9973 | 804.8508 | [7 empty] | 73.4709 | -116.9483 | 0.2072 | 2.9273e+18 | 0.1992 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 217.0645 | 51.9802 | 43.954 | 2244.3827 | 4.708 | [6 empty] | 247.6472 | 129.1379 | 16.4313 | [5 empty] | 173.1302 | 50.6635 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.6528 | 129.3707 | 16.754 | [7 empty] | 173.7517 | 50.4759 | 0.6492 | 2244.3827 | 0.2057 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 213.5569 | 47.6737 | 40.7395 | 2244.3827 | 3.9084 | [6 empty] | 247.7824 | 129.1894 | 17.1704 | [5 empty] | 172.9034 | 50.3189 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.1527 | 129.1455 | 17.5306 | [7 empty] | 173.2212 | 50.0664 | 0.4059 | 2244.3827 | 0.2107 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 203.6462 | 33.9147 | 35.2705 | 2244.3827 | 9.5715 | [6 empty] | 248.8214 | 129.5851 | 22.8504 | [5 empty] | 171.1811 | 47.6997 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.3211 | 129.7156 | 23.587 | [7 empty] | 171.2395 | 47.3499 | 0.3546 | 2244.3827 | 0.2742 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 185.2854 | 9.9378 | 34.349 | 2244.3827 | 11.8876 | [6 empty] | 253.2478 | 131.2712 | 47.0489 | [5 empty] | 164.2275 | 37.0748 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.2995 | 131.1712 | 48.4247 | [7 empty] | 163.9007 | 36.4147 | 0.7366 | 2244.3827 | 0.3416 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 164.2019 | -18.6551 | 31.5731 | 2244.3828 | 6.9208 | [6 empty] | 268.6925 | 137.1542 | 131.4823 | [5 empty] | 143.9737 | 5.587 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.2073 | 137.7536 | 133.5817 | [7 empty] | 144.0973 | 5.0279 | 0.5726 | 2244.3827 | 0.2065 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 143.955 | -47.5598 | 42.3995 | 8649.9987 | 4.6635 | [6 empty] | 318.2002 | 156.0119 | 402.1315 | [5 empty] | 103.6789 | -60.8094 | 20689.0682 | [5 empty] | 319.041 | 156.3575 | 405.0897 | [7 empty] | 103.4831 | -61.3052 | 0.533 | 21304.3684 | 0.0989 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 124.3452 | -76.3085 | 65.0011 | 36525.882 | 8.3494 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8194 | 185.2139 | 804.8737 | [7 empty] | 73.398 | -116.8714 | 0.1748 | 2.9273e+18 | 0.172 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 108.0421 | -102.1115 | 37.5066 | 6.4036e+17 | 4.7912 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8073 | 185.2187 | 804.8584 | [7 empty] | 73.3913 | -116.8671 | 0.182 | 2.9273e+18 | 0.1729 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 94.0465 | -125.4184 | 22.1788 | 2.9273e+18 | 3.1356 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7927 | 185.1987 | 804.8748 | [7 empty] | 73.3903 | -116.8761 | 0.1819 | 2.9273e+18 | 0.1703 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 195.4802 | 59.2677 | 26.6544 | 2244.3827 | 6.6158 | [6 empty] | 249.1792 | 132.3873 | 17.0984 | [5 empty] | 169.8847 | 51.8298 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.0822 | 132.2086 | 17.8302 | [7 empty] | 169.7446 | 51.4073 | 0.4452 | 2244.3827 | 0.3367 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 192.3789 | 55.2605 | 23.0233 | 2244.3827 | 3.5105 | [6 empty] | 249.3144 | 132.4388 | 17.8375 | [5 empty] | 169.6667 | 51.4887 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5958 | 131.9853 | 18.5705 | [7 empty] | 169.2471 | 51.0182 | 0.6305 | 2244.3827 | 0.3428 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 184.3684 | 42.0465 | 17.7336 | 2244.3827 | 6.9524 | [6 empty] | 250.3534 | 132.8345 | 23.5174 | [5 empty] | 168.0106 | 48.895 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.8716 | 133.0555 | 23.8981 | [7 empty] | 168.1078 | 48.7574 | 0.1685 | 2244.3827 | 0.1316 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 169.0461 | 18.7188 | 21.1099 | 2244.3827 | 9.9491 | [6 empty] | 254.7798 | 134.5206 | 47.716 | [5 empty] | 161.3163 | 38.3626 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.8303 | 134.4965 | 49.0858 | [7 empty] | 160.9031 | 37.753 | 0.7364 | 2244.3827 | 0.3185 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 151.1854 | -9.6022 | 19.1412 | 3683.171 | 5.8227 | [6 empty] | 270.2245 | 140.4036 | 132.1493 | [5 empty] | 141.7448 | 7.0489 | 2244.3826 | [5 empty] | 271.2451 | 140.9844 | 134.5346 | [7 empty] | 141.3643 | 6.4362 | 0.7212 | 2244.3827 | 0.2183 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 133.7079 | -38.7946 | 37.4056 | 7826.177 | 4.9738 | [6 empty] | 319.7322 | 159.2613 | 402.7985 | [5 empty] | 102.4886 | -59.3989 | 19469.6949 | [5 empty] | 320.3196 | 159.7828 | 406.6894 | [7 empty] | 101.8351 | -59.9843 | 0.8774 | 20252.8345 | 0.1422 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 116.3588 | -68.2094 | 64.4643 | 22459.8129 | 8.3075 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7086 | 188.1225 | 805.1047 | [7 empty] | 72.5811 | -115.8405 | 0.3126 | 2.9273e+18 | 0.1351 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 101.6788 | -94.9116 | 35.5755 | 6.4036e+17 | 4.3452 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.6466 | 188.1083 | 805.0954 | [7 empty] | 72.5557 | -115.8421 | 0.3381 | 2.9273e+18 | 0.135 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 88.7451 | -119.0481 | 16.1786 | 2.9273e+18 | 2.6117 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7424 | 188.1366 | 805.1522 | [7 empty] | 72.5872 | -115.8427 | 0.3068 | 2.9273e+18 | 0.1363 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 162.2794 | 71.0107 | 15.384 | 2244.3827 | 10.1995 | [6 empty] | 255.706 | 146.2309 | 19.9404 | [5 empty] | 157.0442 | 56.5449 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.459 | 145.7944 | 20.6274 | [7 empty] | 156.0838 | 56.2086 | 1.0176 | 2244.3827 | 0.2313 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 159.7071 | 67.4233 | 11.5621 | 2244.3827 | 7.2279 | [6 empty] | 255.8412 | 146.2824 | 20.6795 | [5 empty] | 156.8586 | 56.2176 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.2925 | 146.6171 | 20.6289 | [7 empty] | 156.9094 | 56.3369 | 0.1296 | 2244.3827 | 0.0775 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 154.1071 | 55.1146 | 1.9291 | 2244.3827 | 5.4893 | [6 empty] | 256.8802 | 146.6782 | 26.3595 | [5 empty] | 155.4467 | 53.7265 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.8441 | 146.7648 | 27.2399 | [7 empty] | 154.9977 | 53.3857 | 0.5638 | 2244.3827 | 0.2442 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 142.7887 | 32.985 | 12.6491 | 2244.3827 | 8.0927 | [6 empty] | 261.3067 | 148.3642 | 50.558 | [5 empty] | 149.7137 | 43.5702 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.8237 | 148.522 | 51.8522 | [7 empty] | 148.6302 | 43.1808 | 1.1513 | 2244.3827 | 0.2081 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 129.3576 | 5.3648 | 8.3391 | 3752.3471 | 5.7703 | [6 empty] | 276.7514 | 154.2472 | 134.9914 | [5 empty] | 132.7103 | 13.0002 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.5565 | 154.2568 | 137.5633 | [7 empty] | 131.8308 | 12.1533 | 1.221 | 2244.3826 | 0.2897 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 115.9201 | -23.8691 | 34.8994 | 6837.8484 | 7.1243 | [6 empty] | 326.259 | 173.105 | 405.6406 | [5 empty] | 97.5021 | -53.5127 | 15825.2302 | [5 empty] | 327.4356 | 173.9457 | 406.5356 | [7 empty] | 97.6117 | -53.3683 | 0.1813 | 15695.1739 | 0.1126 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 102.0455 | -54.0215 | 65.5554 | 14473.7132 | 9.6187 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.0677 | 202.3492 | 806.3629 | [7 empty] | 69.6164 | -110.8775 | 0.4984 | 2.9273e+18 | 0.1846 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 89.9833 | -81.9007 | 35.4749 | 1.3722e+17 | 5.3866 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 400.0034 | 202.2954 | 806.3278 | [7 empty] | 69.61 | -110.8906 | 0.4948 | 2.9273e+18 | 0.1789 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 78.8686 | -107.2227 | 9.7299 | 2.9273e+18 | 3.7121 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 399.976 | 202.2626 | 806.3345 | [7 empty] | 69.6092 | -110.9027 | 0.4878 | 2.9273e+18 | 0.175 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 123.6946 | 85.6354 | 15.2653 | 2244.3827 | 9.3763 | [6 empty] | 278.4794 | 194.534 | 29.8568 | [5 empty] | 121.6388 | 70.5091 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.1418 | 194.4377 | 30.707 | [7 empty] | 122.1184 | 70.049 | 0.6647 | 2244.3827 | 0.3678 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 121.7208 | 82.4803 | 12.2608 | 2244.3827 | 7.2238 | [6 empty] | 278.6146 | 194.5855 | 30.5959 | [5 empty] | 121.5246 | 70.2211 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.7462 | 194.6921 | 30.698 | [7 empty] | 122.4131 | 70.0754 | 0.9003 | 2244.3827 | 0.2283 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 118.3804 | 71.2726 | 3.9653 | 2244.3827 | 4.1754 | [6 empty] | 279.6536 | 194.9812 | 36.2758 | [5 empty] | 120.654 | 68.0238 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.7249 | 194.5825 | 37.3343 | [7 empty] | 120.8462 | 67.4417 | 0.6129 | 2244.3827 | 0.3849 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 110.7846 | 50.7621 | 10.3479 | 2244.3827 | 6.4942 | [6 empty] | 284.08 | 196.6673 | 60.4744 | [5 empty] | 117.0789 | 58.9756 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.8356 | 196.8744 | 61.3445 | [7 empty] | 117.3372 | 58.6471 | 0.4179 | 2244.3827 | 0.2313 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 101.7171 | 24.4477 | 7.7714 | 3788.4551 | 4.9915 | [6 empty] | 299.5247 | 202.5503 | 144.9077 | [5 empty] | 106.0873 | 30.8739 | 1878.183 | [5 empty] | 300.9801 | 203.0238 | 145.8622 | [7 empty] | 106.6688 | 30.63 | 0.6306 | 1878.6874 | 0.1857 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 92.4666 | -4.3146 | 32.2525 | 5985.7731 | 8.2262 | [6 empty] | 349.0324 | 221.408 | 415.5569 | [5 empty] | 81.3367 | -34.5859 | 10501.7564 | [5 empty] | 350.3794 | 221.9002 | 423.028 | [7 empty] | 80.8142 | -36.0342 | 1.5397 | 10888.5273 | 0.3279 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 82.396 | -34.7748 | 64.5236 | 10376.2942 | 11.2593 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.7999 | 252.0262 | 818.3826 | [7 empty] | 59.8061 | -94.8364 | 0.4646 | 2.9273e+18 | 0.2657 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 73.4544 | -63.6584 | 34.3731 | 31017.6103 | 5.9083 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.8407 | 252.0816 | 818.3998 | [7 empty] | 59.8017 | -94.82 | 0.4816 | 2.9273e+18 | 0.2714 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 64.741 | -90.2704 | 6.9175 | 6.4036e+17 | 3.2065 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.7805 | 252.0354 | 818.3522 | [7 empty] | 59.7956 | -94.8279 | 0.4763 | 2.9273e+18 | 0.2673 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 84.3642 | 101.8708 | 28.1953 | 2244.3827 | 8.4526 | [6 empty] | 351.479 | 349.3683 | 61.6434 | [5 empty] | 56.1722 | 101.4344 | 2472.9451 | [5 empty] | 351.6742 | 347.7237 | 61.8889 | [7 empty] | 57.2371 | 100.9068 | 1.1884 | 2455.1724 | 0.4529 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 83.0399 | 99.0702 | 26.9892 | 2244.3827 | 8.5133 | [6 empty] | 351.6142 | 349.4198 | 62.3825 | [5 empty] | 56.1364 | 101.22 | 2481.2155 | [5 empty] | 352.9457 | 348.2551 | 61.8579 | [7 empty] | 57.7804 | 100.9339 | 1.6687 | 2443.0257 | 0.5695 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 81.3841 | 89.0059 | 27.6253 | 2244.3827 | 10.6446 | [6 empty] | 352.6532 | 349.8156 | 68.0624 | [5 empty] | 55.8625 | 99.5796 | 2540.2985 | [5 empty] | 354.7181 | 348.9839 | 67.8551 | [7 empty] | 57.7523 | 99.2181 | 1.9241 | 2505.9911 | 0.6704 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 76.7529 | 70.346 | 31.4071 | 1917.0575 | 14.7104 | [6 empty] | 357.0796 | 351.5016 | 92.261 | [5 empty] | 54.7193 | 92.7274 | 1926.3747 | [5 empty] | 359.3124 | 351.1905 | 91.9813 | [7 empty] | 56.3987 | 92.5116 | 1.6932 | 1936.0673 | 0.6052 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 71.2153 | 45.772 | 31.8676 | 3811.0649 | 16.732 | [6 empty] | 372.5243 | 357.3846 | 176.6943 | [5 empty] | 51.0129 | 70.4176 | 3455.3901 | [5 empty] | 373.0789 | 355.948 | 177.8271 | [7 empty] | 51.9941 | 69.6578 | 1.241 | 3458.5611 | 0.6119 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 65.5794 | 18.1263 | 24.8796 | 5356.3978 | 6.7825 | [6 empty] | 422.032 | 376.2424 | 447.3435 | [5 empty] | 41.45 | 12.0629 | 6531.0394 | [5 empty] | 423.8652 | 376.1618 | 448.235 | [7 empty] | 42.3879 | 11.7424 | 0.9911 | 6529.3639 | 0.3917 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 59.0643 | -12.0001 | 47.0127 | 8109.727 | 12.1671 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0391 | 405.4478 | 853.6447 | [7 empty] | 31.8394 | -50.8228 | 0.769 | 24649.1614 | 0.2002 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 53.1726 | -41.3629 | 23.3347 | 14791.6125 | 6.7948 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0038 | 405.4738 | 853.5952 | [7 empty] | 31.818 | -50.806 | 0.7453 | 24637.6814 | 0.1948 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 47.1118 | -69.0989 | 24.5535 | 123878.8559 | 6.546 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0081 | 405.4795 | 853.6322 | [7 empty] | 31.815 | -50.8097 | 0.7477 | 24642.8897 | 0.1952 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 47.1525 | 118.7441 | 42.0705 | 2244.3826 | 16.3442 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.4005 | 577.2308 | 109.7837 | [7 empty] | 6.6712 | 130.7716 | 0.421 | 3112.7699 | 0.1239 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 46.3891 | 116.2289 | 42.1125 | 2395.9007 | 16.1269 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8246 | 577.4368 | 109.7994 | [7 empty] | 6.8056 | 130.7759 | 0.2018 | 3111.6385 | 0.0585 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 45.892 | 107.2649 | 45.0147 | 1963.0061 | 16.5875 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.8984 | 577.7989 | 115.7438 | [7 empty] | 6.7501 | 129.4662 | 0.2532 | 3136.5339 | 0.0696 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 43.3151 | 90.467 | 50.0466 | 3113.3072 | 18.1686 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3163 | 578.778 | 141.5828 | [7 empty] | 6.112 | 123.8193 | 0.7978 | 3250.483 | 0.2236 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 40.3654 | 67.8831 | 52.2784 | 3824.1791 | 20.9517 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1906 | 584.7878 | 227.5204 | [7 empty] | 5.2527 | 106.0423 | 1.0232 | 3645.8396 | 0.2507 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 37.485 | 41.7937 | 37.9991 | 4924.7539 | 22.6996 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1813 | 603.6958 | 494.3541 | [7 empty] | 3.1408 | 57.6743 | 0.2287 | 5218.5455 | 0.0777 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 33.8238 | 12.6455 | 36.1103 | 6767.8808 | 19.8971 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7693 | 632.585 | 893.4165 | [7 empty] | -0.0148 | 0.0388 | 0.0415 | 9296.0512 | 0.0372 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 30.5758 | -16.5516 | 34.7683 | 10172.563 | 22.2117 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7769 | 632.5695 | 893.4481 | [7 empty] | -0.0092 | 0.0305 | 0.0318 | 9296.7947 | 0.0272 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 27.008 | -44.909 | 52.4047 | 19972.8322 | 24.431 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7671 | 632.5751 | 893.4349 | [7 empty] | -0.0139 | 0.034 | 0.0367 | 9296.5705 | 0.0334 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 13.5499 | 135.4979 | 7.9429 | 1913.5498 | 5.9067 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.3818 | 577.2388 | 109.7964 | [7 empty] | 6.6577 | 130.7717 | 0.4296 | 3112.9212 | 0.1271 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 13.1992 | 133.1954 | 6.6656 | 1896.7696 | 5.3013 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8558 | 577.4895 | 109.8645 | [7 empty] | 6.7962 | 130.7692 | 0.2128 | 3111.9419 | 0.062 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 13.4248 | 125.2306 | 7.9359 | 2983.2368 | 4.4182 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.9621 | 577.852 | 115.8051 | [7 empty] | 6.7572 | 129.4582 | 0.2574 | 3136.6926 | 0.0701 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 12.221 | 110.1621 | 15.3696 | 3304.7364 | 4.7386 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3307 | 578.7812 | 141.5844 | [7 empty] | 6.1179 | 123.8186 | 0.795 | 3250.4414 | 0.2224 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 10.9738 | 89.6008 | 18.1738 | 3831.7967 | 5.3283 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1793 | 584.7625 | 227.547 | [7 empty] | 5.2545 | 106.0325 | 1.0315 | 3646.0046 | 0.2522 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | 10.0157 | 65.309 | 10.1681 | 4638.0295 | 5.2648 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.2181 | 603.6995 | 494.437 | [7 empty] | 3.1503 | 57.6589 | 0.2463 | 5219.0355 | 0.083 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | 8.4488 | 37.5682 | 38.5065 | 5935.0449 | 15.6415 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7589 | 632.5652 | 893.4134 | [7 empty] | -0.0129 | 0.035 | 0.0373 | 9296.4191 | 0.0332 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | 5.7309 | -19.307 | 20.1397 | 12153.1029 | 13.0075 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7753 | 632.5591 | 893.4232 | [7 empty] | -0.0054 | 0.0315 | 0.0319 | 9296.5168 | 0.0249 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -16.8211 | 152.1782 | 31.7616 | 3032.7418 | 6.5442 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.4494 | 577.3141 | 109.8602 | [7 empty] | 6.6582 | 130.7669 | 0.433 | 3113.1257 | 0.1284 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -16.8494 | 150.0613 | 30.5148 | 3066.5997 | 6.3641 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8334 | 577.488 | 109.8004 | [7 empty] | 6.7904 | 130.7846 | 0.2048 | 3111.7217 | 0.0604 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -16.2086 | 142.9902 | 26.6288 | 3179.9102 | 6.1013 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.9066 | 577.8145 | 115.7472 | [7 empty] | 6.748 | 129.4678 | 0.2527 | 3136.552 | 0.0697 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -16.5492 | 129.5081 | 23.6789 | 3429.4972 | 6.6272 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3688 | 578.8112 | 141.6612 | [7 empty] | 6.1197 | 123.8052 | 0.8048 | 3250.7287 | 0.2245 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -16.667 | 110.8659 | 22.6632 | 3833.9454 | 6.9287 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.206 | 584.8116 | 227.6284 | [7 empty] | 5.2436 | 106.0243 | 1.0433 | 3646.4018 | 0.2558 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -16.3795 | 88.5213 | 36.2813 | 4438.7616 | 9.655 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.2338 | 603.714 | 494.4579 | [7 empty] | 3.151 | 57.6578 | 0.2477 | 5219.095 | 0.0832 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -16.4491 | 62.4131 | 64.5443 | 5383.1438 | 23.1304 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7849 | 632.6041 | 893.455 | [7 empty] | -0.0164 | 0.0373 | 0.0408 | 9296.2917 | 0.0377 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -16.1923 | 35.0914 | 38.647 | 6793.8772 | 19.5137 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.8058 | 632.6114 | 893.4152 | [7 empty] | -0.0082 | 0.0435 | 0.0443 | 9295.2196 | 0.0351 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -16.0595 | 7.1147 | 17.5649 | 9135.1468 | 13.7202 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7523 | 632.5453 | 893.4251 | [7 empty] | -0.0104 | 0.029 | 0.0308 | 9297.0176 | 0.0273 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 247.6689 | 51.9261 | 74.3581 | 2244.3827 | 7.9627 | [6 empty] | 247.583 | 128.7665 | 17.0836 | [5 empty] | 173.3317 | 50.1649 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.161 | 129.001 | 17.5233 | [7 empty] | 173.441 | 49.991 | 0.2055 | 2244.3827 | 0.1832 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 237.8385 | 39.2557 | 66.7544 | 2244.3827 | 11.1314 | [6 empty] | 248.622 | 129.1623 | 22.7636 | [5 empty] | 171.6004 | 47.5423 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.2762 | 129.5332 | 23.5726 | [7 empty] | 171.4546 | 47.2648 | 0.3135 | 2244.3827 | 0.2504 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 219.8716 | 16.8567 | 58.7841 | 2244.3827 | 12.4577 | [6 empty] | 253.0485 | 130.8484 | 46.9621 | [5 empty] | 164.612 | 36.9053 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.5695 | 130.6924 | 48.4118 | [7 empty] | 163.7807 | 36.2577 | 1.0538 | 2244.3827 | 0.3264 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 198.7707 | -10.1089 | 56.666 | 2244.3827 | 8.6161 | [6 empty] | 268.4932 | 136.7313 | 131.3954 | [5 empty] | 144.2669 | 5.3949 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.0984 | 137.5343 | 133.4953 | [7 empty] | 144.256 | 4.9433 | 0.4517 | 2244.3827 | 0.1967 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 177.5696 | -38.2602 | 77.1603 | 5860.3692 | 8.4731 | [6 empty] | 318.0009 | 155.5891 | 402.0446 | [5 empty] | 103.8342 | -60.9937 | 20862.5517 | [5 empty] | 318.9332 | 155.882 | 405.0986 | [7 empty] | 103.7183 | -61.5422 | 0.5606 | 21522.8297 | 0.1029 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 156.4877 | -66.86 | 96.8397 | 12233.8143 | 10.5258 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7464 | 184.9767 | 804.826 | [7 empty] | 73.4678 | -116.9517 | 0.2087 | 2.9273e+18 | 0.1967 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 138.2367 | -93.0996 | 68.8699 | 232142.6758 | 7.6395 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8115 | 185.0241 | 804.8572 | [7 empty] | 73.4779 | -116.9405 | 0.2043 | 2.9273e+18 | 0.2024 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 122.1687 | -117.1623 | 48.5093 | 1.0063e+18 | 6.4003 | [6 empty] | 391.0525 | 183.4149 | 801.4042 | [5 empty] | 73.6595 | -117.0339 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.7548 | 184.9916 | 804.8209 | [7 empty] | 73.4663 | -116.9457 | 0.2124 | 2.9273e+18 | 0.1987 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 244.96 | 57.7077 | 72.1744 | 2244.3827 | 8.9043 | [6 empty] | 247.6472 | 129.1379 | 16.4313 | [5 empty] | 173.1302 | 50.6635 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.6285 | 129.3645 | 16.7387 | [7 empty] | 173.7406 | 50.4836 | 0.6363 | 2244.3827 | 0.1981 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 241.8993 | 53.8679 | 69.0871 | 2244.3827 | 8.0411 | [6 empty] | 247.7824 | 129.1894 | 17.1704 | [5 empty] | 172.9034 | 50.3189 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.1453 | 129.1366 | 17.5251 | [7 empty] | 173.2283 | 50.0653 | 0.4121 | 2244.3827 | 0.2106 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 232.554 | 41.3581 | 61.6997 | 2244.3827 | 10.7807 | [6 empty] | 248.8214 | 129.5851 | 22.8504 | [5 empty] | 171.1811 | 47.6997 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.2793 | 129.6916 | 23.5705 | [7 empty] | 171.2353 | 47.3511 | 0.3528 | 2244.3827 | 0.2706 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 215.3329 | 19.1528 | 54.1568 | 2244.3827 | 12.1631 | [6 empty] | 253.2478 | 131.2712 | 47.0489 | [5 empty] | 164.2275 | 37.0748 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.2104 | 131.1187 | 48.3999 | [7 empty] | 163.8868 | 36.409 | 0.748 | 2244.3827 | 0.3425 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 195.1072 | -7.6852 | 52.8279 | 2244.3827 | 8.6127 | [6 empty] | 268.6925 | 137.1542 | 131.4823 | [5 empty] | 143.9737 | 5.587 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.1502 | 137.7256 | 133.505 | [7 empty] | 144.0976 | 5.0449 | 0.5561 | 2244.3827 | 0.1995 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 174.6226 | -35.8308 | 75.2126 | 5754.388 | 8.7602 | [6 empty] | 318.2002 | 156.0119 | 402.1315 | [5 empty] | 103.6789 | -60.8094 | 20689.0682 | [5 empty] | 319.1115 | 156.4041 | 405.0875 | [7 empty] | 103.5022 | -61.2859 | 0.5082 | 21270.2287 | 0.0991 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 154.1386 | -64.6333 | 96.0325 | 11758.3349 | 10.6954 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8761 | 185.2256 | 804.8508 | [7 empty] | 73.4256 | -116.8665 | 0.1483 | 2.9273e+18 | 0.1726 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 136.3421 | -91.0627 | 67.878 | 104183.1299 | 7.771 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8888 | 185.254 | 804.8942 | [7 empty] | 73.4149 | -116.8618 | 0.1597 | 2.9273e+18 | 0.1764 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 120.5683 | -115.365 | 47.0218 | 6.4036e+17 | 6.5239 | [6 empty] | 391.2519 | 183.8377 | 801.491 | [5 empty] | 73.5713 | -116.8938 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 392.8223 | 185.2189 | 804.869 | [7 empty] | 73.3979 | -116.869 | 0.1752 | 2.9273e+18 | 0.1726 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 225.7354 | 64.0084 | 57.1631 | 2244.3827 | 10.4283 | [6 empty] | 249.1792 | 132.3873 | 17.0984 | [5 empty] | 169.8847 | 51.8298 | 2244.3827 | [5 empty] | 249.0406 | 132.1771 | 17.8232 | [7 empty] | 169.7474 | 51.4004 | 0.4508 | 2244.3827 | 0.3389 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 222.8368 | 60.387 | 53.9096 | 2244.3827 | 8.8723 | [6 empty] | 249.3144 | 132.4388 | 17.8375 | [5 empty] | 169.6667 | 51.4887 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5556 | 131.9607 | 18.5628 | [7 empty] | 169.2415 | 51.0151 | 0.6364 | 2244.3827 | 0.3432 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 214.8852 | 48.3031 | 46.8783 | 2244.3827 | 10.1441 | [6 empty] | 250.3534 | 132.8345 | 23.5174 | [5 empty] | 168.0106 | 48.895 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.8489 | 133.0363 | 23.8827 | [7 empty] | 168.1163 | 48.7577 | 0.1733 | 2244.3827 | 0.1288 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 199.967 | 26.6942 | 40.3737 | 2244.3827 | 11.5644 | [6 empty] | 254.7798 | 134.5206 | 47.716 | [5 empty] | 161.3163 | 38.3626 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.8874 | 134.5326 | 49.0919 | [7 empty] | 160.9129 | 37.7621 | 0.7234 | 2244.3827 | 0.3155 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 182.3777 | 0.1544 | 41.2137 | 2244.3827 | 8.9457 | [6 empty] | 270.2245 | 140.4036 | 132.1493 | [5 empty] | 141.7448 | 7.0489 | 2244.3826 | [5 empty] | 271.2482 | 140.9892 | 134.5231 | [7 empty] | 141.3654 | 6.4426 | 0.7152 | 2244.3827 | 0.2169 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 164.2049 | -28.0114 | 69.2392 | 5491.0369 | 9.8822 | [6 empty] | 319.7322 | 159.2613 | 402.7985 | [5 empty] | 102.4886 | -59.3989 | 19469.6949 | [5 empty] | 320.2315 | 159.7341 | 406.5844 | [7 empty] | 101.8251 | -59.9811 | 0.8828 | 20256.4269 | 0.1391 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 145.8255 | -57.1611 | 93.5924 | 10484.5122 | 11.4739 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.7291 | 188.1247 | 805.1177 | [7 empty] | 72.5894 | -115.8422 | 0.3045 | 2.9273e+18 | 0.1348 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 129.5412 | -84.1363 | 64.9047 | 39871.4959 | 8.4357 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.6671 | 188.1178 | 805.1095 | [7 empty] | 72.5607 | -115.8412 | 0.333 | 2.9273e+18 | 0.1358 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 114.9091 | -109.0615 | 42.5557 | 6.4036e+17 | 7.1485 | [6 empty] | 392.7839 | 187.0871 | 802.1581 | [5 empty] | 72.8927 | -115.8156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 393.6422 | 188.112 | 805.1354 | [7 empty] | 72.5469 | -115.8456 | 0.3471 | 2.9273e+18 | 0.1359 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 194.9911 | 74.4298 | 41.9504 | 2244.3827 | 12.1008 | [6 empty] | 255.706 | 146.2309 | 19.9404 | [5 empty] | 157.0442 | 56.5449 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.4415 | 145.8065 | 20.6317 | [7 empty] | 156.0486 | 56.2152 | 1.0488 | 2244.3827 | 0.228 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 192.4811 | 71.1415 | 38.6224 | 2244.3827 | 10.3503 | [6 empty] | 255.8412 | 146.2824 | 20.6795 | [5 empty] | 156.8586 | 56.2176 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.2776 | 146.6045 | 20.6278 | [7 empty] | 156.9108 | 56.3334 | 0.127 | 2244.3827 | 0.0751 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 186.4404 | 59.7652 | 31.5765 | 2244.3827 | 9.904 | [6 empty] | 256.8802 | 146.6782 | 26.3595 | [5 empty] | 155.4467 | 53.7265 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.8487 | 146.7442 | 27.2346 | [7 empty] | 155.0303 | 53.3772 | 0.5436 | 2244.3827 | 0.249 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 174.7252 | 39.1484 | 25.3993 | 2244.3827 | 11.085 | [6 empty] | 261.3067 | 148.3642 | 50.558 | [5 empty] | 149.7137 | 43.5702 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.8209 | 148.5229 | 51.8479 | [7 empty] | 148.6278 | 43.1835 | 1.1527 | 2244.3827 | 0.207 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 160.9017 | 13.288 | 28.1929 | 2244.3827 | 9.499 | [6 empty] | 276.7514 | 154.2472 | 134.9914 | [5 empty] | 132.7103 | 13.0002 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.5467 | 154.2653 | 137.553 | [7 empty] | 131.8165 | 12.1624 | 1.225 | 2244.3827 | 0.2869 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 146.2529 | -14.6463 | 62.3477 | 5137.1983 | 11.6158 | [6 empty] | 326.259 | 173.105 | 405.6406 | [5 empty] | 97.5021 | -53.5127 | 15825.2302 | [5 empty] | 327.5027 | 174.0395 | 406.6365 | [7 empty] | 97.5798 | -53.348 | 0.1821 | 15687.4684 | 0.1251 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 131.0692 | -44.147 | 90.7049 | 8951.4992 | 13.0208 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 399.9823 | 202.2575 | 806.3394 | [7 empty] | 69.6141 | -110.9056 | 0.4822 | 2.9273e+18 | 0.174 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 117.3064 | -71.8162 | 61.565 | 21148.1469 | 9.6336 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 399.9737 | 202.2428 | 806.3122 | [7 empty] | 69.6191 | -110.9073 | 0.4772 | 2.9273e+18 | 0.1722 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 104.5447 | -97.5656 | 37.1482 | 6.4036e+17 | 8.0905 | [6 empty] | 399.3107 | 200.9308 | 805.0001 | [5 empty] | 69.9914 | -111.2058 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 399.9522 | 202.224 | 806.2998 | [7 empty] | 69.6174 | -110.9118 | 0.4757 | 2.9273e+18 | 0.1701 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 157.7103 | 87.8258 | 40.0128 | 2244.3827 | 9.72 | [6 empty] | 278.4794 | 194.534 | 29.8568 | [5 empty] | 121.6388 | 70.5091 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.0335 | 194.2551 | 30.6709 | [7 empty] | 122.2109 | 70.0041 | 0.7631 | 2244.3827 | 0.3984 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 155.712 | 84.8669 | 37.1924 | 2244.3827 | 8.5833 | [6 empty] | 278.6146 | 194.5855 | 30.5959 | [5 empty] | 121.5246 | 70.2211 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.672 | 194.5713 | 30.6763 | [7 empty] | 122.4715 | 70.0452 | 0.9631 | 2244.3827 | 0.248 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 151.6282 | 74.3687 | 31.6174 | 2244.3827 | 8.5806 | [6 empty] | 279.6536 | 194.9812 | 36.2758 | [5 empty] | 120.654 | 68.0238 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.8057 | 194.5856 | 37.3501 | [7 empty] | 120.9117 | 67.4264 | 0.6505 | 2244.3827 | 0.4024 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 143.2917 | 55.0582 | 26.5039 | 2244.3827 | 10.5142 | [6 empty] | 284.08 | 196.6673 | 60.4744 | [5 empty] | 117.0789 | 58.9756 | 2244.3827 | [5 empty] | 284.7681 | 196.7937 | 61.305 | [7 empty] | 117.3634 | 58.6363 | 0.4428 | 2244.3827 | 0.2371 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 133.2937 | 30.3378 | 27.2117 | 1936.3594 | 8.3773 | [6 empty] | 299.5247 | 202.5503 | 144.9077 | [5 empty] | 106.0873 | 30.8739 | 1878.183 | [5 empty] | 300.8929 | 202.9556 | 145.6983 | [7 empty] | 106.6888 | 30.6605 | 0.6383 | 1879.8659 | 0.1739 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 122.5271 | 2.9847 | 55.7512 | 4803.3861 | 11.8187 | [6 empty] | 349.0324 | 221.408 | 415.5569 | [5 empty] | 81.3367 | -34.5859 | 10501.7564 | [5 empty] | 350.3279 | 221.851 | 422.9794 | [7 empty] | 80.817 | -36.0422 | 1.5463 | 10890.4225 | 0.3289 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 110.9439 | -26.4772 | 85.6265 | 7608.2631 | 14.2049 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.7952 | 252.0545 | 818.3363 | [7 empty] | 59.7966 | -94.8192 | 0.484 | 2.9273e+18 | 0.2693 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 100.2242 | -54.7567 | 57.1184 | 13855.1836 | 9.7645 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.8161 | 252.0806 | 818.3571 | [7 empty] | 59.7941 | -94.8133 | 0.4905 | 2.9273e+18 | 0.2719 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 89.8653 | -81.3528 | 32.9831 | 83615.3723 | 7.409 | [6 empty] | 422.0841 | 249.2338 | 814.9165 | [5 empty] | 59.9638 | -95.2735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 424.7904 | 252.0421 | 818.3593 | [7 empty] | 59.7971 | -94.8268 | 0.4768 | 2.9273e+18 | 0.2679 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 118.2968 | 103.1012 | 62.1469 | 2244.3827 | 14.8011 | [6 empty] | 351.479 | 349.3683 | 61.6434 | [5 empty] | 56.1722 | 101.4344 | 2472.9451 | [5 empty] | 351.5811 | 347.6072 | 61.8434 | [7 empty] | 57.2492 | 100.898 | 1.2032 | 2454.4877 | 0.4594 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 116.7993 | 100.4369 | 60.6679 | 2244.3827 | 15.3729 | [6 empty] | 351.6142 | 349.4198 | 62.3825 | [5 empty] | 56.1364 | 101.22 | 2481.2155 | [5 empty] | 352.972 | 348.2866 | 61.8656 | [7 empty] | 57.7784 | 100.9375 | 1.6661 | 2443.137 | 0.5681 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 114.397 | 90.86 | 59.1804 | 2244.3827 | 18.0398 | [6 empty] | 352.6532 | 349.8156 | 68.0624 | [5 empty] | 55.8625 | 99.5796 | 2540.2985 | [5 empty] | 354.7097 | 348.9547 | 67.8242 | [7 empty] | 57.7678 | 99.22 | 1.939 | 2505.4282 | 0.6748 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 108.9384 | 73.0613 | 57.6755 | 2244.3827 | 21.9566 | [6 empty] | 357.0796 | 351.5016 | 92.261 | [5 empty] | 54.7193 | 92.7274 | 1926.3747 | [5 empty] | 359.2359 | 351.0852 | 91.8964 | [7 empty] | 56.4198 | 92.5137 | 1.7138 | 1936.403 | 0.6115 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 102.2106 | 49.8763 | 55.1648 | 3176.8591 | 22.4566 | [6 empty] | 372.5243 | 357.3846 | 176.6943 | [5 empty] | 51.0129 | 70.4176 | 3455.3901 | [5 empty] | 373.0657 | 355.9432 | 177.8139 | [7 empty] | 51.99 | 69.6609 | 1.2359 | 3458.5139 | 0.6094 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 95.0535 | 23.5022 | 54.8105 | 4541.9217 | 10.5199 | [6 empty] | 422.032 | 376.2424 | 447.3435 | [5 empty] | 41.45 | 12.0629 | 6531.0394 | [5 empty] | 423.7763 | 376.0524 | 448.0162 | [7 empty] | 42.4102 | 11.7562 | 1.008 | 6527.4802 | 0.3939 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 86.9122 | -5.4272 | 71.1538 | 6582.7744 | 15.0911 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.035 | 405.4371 | 853.6206 | [7 empty] | 31.8433 | -50.8225 | 0.7702 | 24647.6889 | 0.2004 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 79.3156 | -33.9481 | 50.4355 | 10258.2605 | 10.4461 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.0506 | 405.4353 | 853.6332 | [7 empty] | 31.85 | -50.8256 | 0.7757 | 24648.5654 | 0.2019 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 71.543 | -61.1454 | 41.4951 | 21436.7431 | 8.9763 | [6 empty] | 495.0837 | 404.0682 | 846.7031 | [5 empty] | 31.5411 | -50.114 | 24043.8771 | [5 empty] | 498.077 | 405.4899 | 853.6333 | [7 empty] | 31.8423 | -50.8099 | 0.7583 | 24631.5793 | 0.1989 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 79.6369 | 119.3195 | 73.6481 | 2244.3827 | 23.4244 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.3797 | 577.2279 | 109.7798 | [7 empty] | 6.6621 | 130.7734 | 0.4254 | 3112.8263 | 0.1256 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 78.7794 | 116.8843 | 73.2123 | 2244.3827 | 23.5533 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8025 | 577.4042 | 109.781 | [7 empty] | 6.8083 | 130.7754 | 0.2005 | 3111.5655 | 0.058 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 77.6106 | 108.2287 | 73.9325 | 2244.3827 | 24.8373 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.888 | 577.7731 | 115.7509 | [7 empty] | 6.7541 | 129.4605 | 0.2566 | 3136.5532 | 0.07 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 74.3094 | 92.0012 | 75.1011 | 1945.1043 | 27.6005 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3248 | 578.7451 | 141.6271 | [7 empty] | 6.1253 | 123.8029 | 0.8034 | 3250.6055 | 0.2235 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 70.1521 | 70.5414 | 74.074 | 3383.9783 | 31.3433 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1727 | 584.7473 | 227.5267 | [7 empty] | 5.2584 | 106.0339 | 1.0286 | 3645.9018 | 0.2511 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 65.9286 | 45.558 | 64.0635 | 4354.7869 | 31.8818 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1248 | 603.607 | 494.2437 | [7 empty] | 3.1525 | 57.6762 | 0.2311 | 5218.1412 | 0.0818 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 60.7519 | 17.6085 | 63.2523 | 5843.8021 | 24.0255 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7396 | 632.523 | 893.3681 | [7 empty] | -0.0057 | 0.0321 | 0.0326 | 9296.4572 | 0.0256 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 55.8668 | -10.6493 | 56.8727 | 8223.1314 | 24.781 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7462 | 632.5405 | 893.3778 | [7 empty] | -0.0087 | 0.0346 | 0.0357 | 9296.2884 | 0.0295 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 50.6651 | -38.1983 | 63.4513 | 13112.2597 | 25.483 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7457 | 632.5384 | 893.393 | [7 empty] | -0.0092 | 0.032 | 0.0333 | 9296.6076 | 0.0282 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 44.0127 | 135.661 | 37.3555 | 2451.3064 | 11.9658 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.3692 | 577.2153 | 109.7896 | [7 empty] | 6.6608 | 130.7697 | 0.4291 | 3112.8868 | 0.1266 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 43.5616 | 133.4146 | 36.7171 | 2517.8275 | 11.6331 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8025 | 577.435 | 109.7608 | [7 empty] | 6.7981 | 130.7856 | 0.199 | 3111.5376 | 0.0583 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 43.2166 | 125.6231 | 36.5813 | 1950.7931 | 11.4521 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.8853 | 577.784 | 115.7093 | [7 empty] | 6.7518 | 129.4718 | 0.2474 | 3136.3885 | 0.068 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 41.3856 | 110.9106 | 37.3451 | 3018.2576 | 12.0757 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.3242 | 578.7618 | 141.5965 | [7 empty] | 6.1211 | 123.8127 | 0.7979 | 3250.4889 | 0.2227 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 39.1347 | 91.2012 | 37.0067 | 3506.701 | 13.5708 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1294 | 584.7281 | 227.448 | [7 empty] | 5.2502 | 106.0488 | 1.0182 | 3645.6159 | 0.2501 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 36.9665 | 67.8307 | 35.3308 | 4228.9566 | 14.5554 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1256 | 603.6101 | 494.2441 | [7 empty] | 3.1518 | 57.6767 | 0.2303 | 5218.1323 | 0.0814 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 34.0459 | 41.1931 | 53.4415 | 5333.8399 | 17.9407 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7324 | 632.5301 | 893.3755 | [7 empty] | -0.0109 | 0.0331 | 0.0348 | 9296.5591 | 0.0303 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 31.4086 | 13.6916 | 34.2631 | 6981.4559 | 16.6899 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7114 | 632.5217 | 893.3719 | [7 empty] | -0.0164 | 0.0325 | 0.0365 | 9296.8504 | 0.0347 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 28.4403 | -13.8139 | 31.6176 | 9787.6519 | 19.369 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.66 | 632.4399 | 893.3215 | [7 empty] | -0.0099 | 0.0225 | 0.0246 | 9297.7636 | 0.0229 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | 11.0795 | 152.0718 | 21.3787 | 1902.0392 | 5.9563 | [6 empty] | 459.1944 | 577.836 | 108.5464 | [5 empty] | 6.9368 | 131.0983 | 3105.1319 | [5 empty] | 458.3574 | 577.2197 | 109.7884 | [7 empty] | 6.6533 | 130.7716 | 0.4325 | 3112.9367 | 0.128 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | 11.018 | 149.995 | 19.4927 | 1890.3183 | 5.3524 | [6 empty] | 459.3296 | 577.8875 | 109.2856 | [5 empty] | 6.9283 | 130.9361 | 3108.2198 | [5 empty] | 458.8272 | 577.4443 | 109.7951 | [7 empty] | 6.8044 | 130.778 | 0.2008 | 3111.6245 | 0.0584 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | 11.1567 | 143.0149 | 13.9969 | 1854.5946 | 3.9503 | [6 empty] | 460.3685 | 578.2832 | 114.9655 | [5 empty] | 6.8625 | 129.6931 | 3132.0278 | [5 empty] | 459.8868 | 577.773 | 115.7486 | [7 empty] | 6.7537 | 129.4611 | 0.2562 | 3136.5465 | 0.0699 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | 10.3215 | 129.7686 | 6.4902 | 3210.0559 | 2.8494 | [6 empty] | 464.795 | 579.9693 | 139.1641 | [5 empty] | 6.5857 | 124.4614 | 3235.1464 | [5 empty] | 463.2968 | 578.7195 | 141.5814 | [7 empty] | 6.1244 | 123.8098 | 0.7983 | 3250.4404 | 0.2224 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | 9.4425 | 111.7378 | 6.0773 | 3586.3762 | 2.8518 | [6 empty] | 480.2397 | 585.8523 | 223.5974 | [5 empty] | 5.6607 | 106.9806 | 3621.2826 | [5 empty] | 479.1141 | 584.7256 | 227.4143 | [7 empty] | 5.2462 | 106.0561 | 1.0132 | 3645.4869 | 0.2496 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | 8.7037 | 90.1303 | 32.7307 | 4138.1248 | 7.65 | [6 empty] | 529.7474 | 604.71 | 494.2466 | [5 empty] | 3.0631 | 57.8893 | 5212.4721 | [5 empty] | 529.1246 | 603.6194 | 494.2111 | [7 empty] | 3.1505 | 57.6845 | 0.2227 | 5217.846 | 0.0795 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | 7.499 | 65.015 | 65.4461 | 4970.5138 | 21.2965 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7403 | 632.5352 | 893.347 | [7 empty] | -0.0077 | 0.0378 | 0.0386 | 9295.8694 | 0.0309 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | 6.5587 | 38.5478 | 39.1018 | 6162.9969 | 15.3697 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.6738 | 632.4806 | 893.2969 | [7 empty] | -0.0148 | 0.0348 | 0.0378 | 9296.523 | 0.0347 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | 5.4411 | 11.4633 | 12.6891 | 7993.6709 | 5.9775 | [6 empty] | 602.799 | 632.5358 | 893.6062 | [5 empty] | 0 | 0 | 9299.9991 | [5 empty] | 602.7365 | 632.5393 | 893.3646 | [7 empty] | -0.0113 | 0.0365 | 0.0383 | 9296.1693 | 0.0329 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 46.5524 | 25.3889 | 12.9414 | 3657.8307 | 15.2013 | [6 empty] | 35.7855 | 26.7859 | 13.161 | [5 empty] | 35.3386 | 18.9289 | 2188.2075 | [5 empty] | 35.8041 | 26.6166 | 13.2491 | [7 empty] | 35.716 | 18.6072 | 0.4959 | 2244.3828 | 0.3738 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 54.4939 | 34.2102 | 20.6102 | 4595.3999 | 11.0781 | [6 empty] | 376.8728 | 349.3212 | 228.5703 | [5 empty] | 51.8732 | 54.6531 | 3962.2487 | [5 empty] | 378.4449 | 348.8082 | 233.0742 | [7 empty] | 52.5797 | 53.2674 | 1.5554 | 4001.8238 | 0.8341 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 50.1858 | 21.8515 | 36.6983 | 5158.8998 | 7.2454 | [6 empty] | 326.9526 | 252.4299 | 180.8366 | [5 empty] | 83.0967 | 38.0883 | 3603.0566 | [5 empty] | 327.6221 | 252.0123 | 184.0427 | [7 empty] | 83.3398 | 36.9553 | 1.1588 | 3649.1445 | 0.5862 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -13.9371 | 88.95 | 25.8099 | 3416.9949 | 7.6663 | [6 empty] | 166.1168 | 273.9111 | 58.9805 | [5 empty] | -36.879 | 100.7743 | 3580.446 | [5 empty] | 166.4983 | 272.6315 | 59.0434 | [7 empty] | -35.9043 | 100.3294 | 1.0715 | 3575.308 | 0.2657 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -32.9096 | -7.075 | 23.5808 | 14614.3923 | 8.8159 | [6 empty] | 219.2166 | 282.0951 | 553.0207 | [5 empty] | -42.7435 | -28.5074 | 58081.6213 | [5 empty] | 220.314 | 282.7769 | 557.4557 | [7 empty] | -42.6539 | -29.1668 | 0.6655 | 63771.6727 | 0.2803 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 21.6852 | -43.3908 | 47.3132 | 32286.0784 | 10.0265 | [6 empty] | 353.2602 | 254.7245 | 819.898 | [5 empty] | 21.9271 | -90.7034 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 354.0189 | 256.5143 | 819.6611 | [7 empty] | 21.6228 | -90.0349 | 0.7345 | 2.9273e+18 | 0.2316 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -8.717 | 42.6702 | 7.4735 | 4479.9752 | 14.7092 | [6 empty] | 29.8712 | 44.5576 | 18.0553 | [5 empty] | -12.4391 | 36.1895 | 4033.7325 | [5 empty] | 29.6833 | 43.9253 | 17.7046 | [7 empty] | -11.822 | 35.9453 | 0.6636 | 4014.5202 | 0.3563 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 124.7435 | 30.7659 | 32.0013 | 2244.3827 | 7.4251 | [6 empty] | 258.9411 | 145.3881 | 43.6262 | [5 empty] | 153.2597 | 45.2886 | 2244.3827 | [5 empty] | 259.2291 | 145.5367 | 43.7734 | [7 empty] | 153.3159 | 45.2616 | 0.0623 | 2244.3827 | 0.0354 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -61.7979 | 84.247 | 36.0748 | 4580.6474 | 10.2936 | [6 empty] | 236.7053 | 461.0238 | 135.731 | [5 empty] | -73.0137 | 118.5339 | 4007.4832 | [5 empty] | 238.2667 | 460.2946 | 133.8 | [7 empty] | -71.7283 | 118.7286 | 1.3001 | 3986.96 | 0.318 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -8.4628 | -68.0082 | 67.1989 | 4.391e+18 | 14.3842 | [6 empty] | 174.9305 | 103.7129 | 794.6783 | [5 empty] | -11.5676 | -135.1353 | 4.391e+18 | [5 empty] | 176.5145 | 105.3221 | 798.5634 | [7 empty] | -11.6502 | -135.1661 | 0.0881 | 4.391e+18 | 0.3418 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 71.1682 | 16.6507 | 24.8674 | 2244.3827 | 13.8347 | [6 empty] | 30.6857 | 18.2528 | 8.5918 | [5 empty] | 46.5477 | 13.1556 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.3184 | 18.0318 | 8.9751 | [7 empty] | 45.798 | 12.4962 | 0.9983 | 2244.3827 | 0.5296 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -50.6061 | 61.4567 | 9.8731 | 4726.0855 | 6.1596 | [6 empty] | 62.577 | 124.0748 | 37.195 | [5 empty] | -43.9729 | 68.7696 | 4043.502 | [5 empty] | 62.611 | 123.4706 | 37.0401 | [7 empty] | -43.45 | 68.5476 | 0.568 | 4038.4553 | 0.185 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -2.3683 | -56.3125 | 3.7104 | 4.391e+18 | 13.1687 | [6 empty] | 28.0462 | 15.5963 | 128.1414 | [5 empty] | -3.5199 | -52.7853 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.5442 | 15.8896 | 129.6538 | [7 empty] | -3.4354 | -53.1998 | 0.423 | 2.9273e+18 | 0.1562 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 100.8549 | 78.9498 | 47.9641 | 2244.3827 | 18.2052 | [6 empty] | 354.1275 | 348.7211 | 80.9107 | [5 empty] | 55.8208 | 95.4567 | 1969.3284 | [5 empty] | 354.6351 | 347.1844 | 80.9172 | [7 empty] | 57.0494 | 94.9872 | 1.3153 | 2635.1252 | 0.5102 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 44.1744 | -46.3578 | 57.8361 | 31966.2632 | 11.4878 | [6 empty] | 258.2055 | 142.7285 | 629.3398 | [5 empty] | 37.0076 | -103.7482 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 259.2015 | 143.7667 | 624.9973 | [7 empty] | 37.6431 | -102.6977 | 1.2278 | 2.9273e+18 | 0.2638

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*