## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3771 | -0.7301 | 0.6997 | 24710.7137 | 1.4474 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5126 | 0.5126 | 0.5126 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5799.2404 | 47.3368 |  |  |  |  | 0.4771 | 0.5126 | 0.9775 | [7 empty] | -0.3859 | -0.7521 | 0.7229 | 24690.3198 | 1.4939 | 47.3368 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3777 | -0.7299 | 0.6999 | 24774.7079 | 1.4478 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5127 | 0.5127 | 0.5127 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5799.0043 | 47.3453 |  |  |  |  | 0.477 | 0.5124 | 0.9772 | [7 empty] | -0.3854 | -0.7519 | 0.7224 | 24677.2912 | 1.4931 | 47.3274 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3784 | -0.7314 | 0.7016 | 24616.786 | 1.4506 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5132 | 0.5132 | 0.5131 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5798.1566 | 47.3759 |  |  |  |  | 0.4771 | 0.5123 | 0.9773 | [7 empty] | -0.3852 | -0.7521 | 0.7225 | 24708.7218 | 1.4934 | 47.3228 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.3779 | -0.7319 | 0.7016 | 24713.8241 | 1.4513 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5141 | 0.5141 | 0.5138 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5796.601 | 47.4323 |  |  |  |  | 0.4791 | 0.5142 | 0.9822 | [7 empty] | -0.3862 | -0.7565 | 0.7267 | 24885.1594 | 1.5026 | 47.4406 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3786 | -0.7327 | 0.7027 | 24434.5666 | 1.4525 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5154 | 0.5155 | 0.515 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5794.2847 | 47.5165 |  |  |  |  | 0.4861 | 0.5191 | 0.977 | [7 empty] | -0.374 | -0.7477 | 0.7126 | 22521.4703 | 1.4702 | 47.7358 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3792 | -0.734 | 0.7041 | 24312.7465 | 1.4551 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5172 | 0.5173 | 0.5165 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5791.1756 | 47.6301 |  |  |  |  | 0.4866 | 0.5201 | 0.9784 | [7 empty] | -0.3763 | -0.7483 | 0.7144 | 22489.1208 | 1.4731 | 47.8013 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.3799 | -0.736 | 0.7062 | 24157.315 | 1.4588 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5194 | 0.5197 | 0.5184 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5787.2556 | 47.7743 |  |  |  |  | 0.4864 | 0.5201 | 0.9789 | [7 empty] | -0.3769 | -0.7489 | 0.7152 | 22570.4126 | 1.4748 | 47.7994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3796 | -0.7445 | 0.713 | 23608.4416 | 1.4723 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5222 | 0.5226 | 0.5208 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5782.5184 | 47.9499 |  |  |  |  | 0.49 | 0.5235 | 0.9821 | [7 empty] | -0.3765 | -0.7501 | 0.716 | 22124.7376 | 1.4753 | 48.0056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3799 | -0.7444 | 0.7131 | 23596.714 | 1.4724 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5255 | 0.526 | 0.5236 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5776.9676 | 48.1577 |  |  |  |  | 0.4908 | 0.526 | 0.9838 | [7 empty] | -0.3822 | -0.7497 | 0.7187 | 21888.6709 | 1.4781 | 48.1555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3821 | -0.7475 | 0.7168 | 23191.8279 | 1.4783 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5293 | 0.53 | 0.5269 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5770.6158 | 48.3981 |  |  |  |  | 0.5275 | 0.5518 | 0.9885 | [7 empty] | -0.3337 | -0.7397 | 0.6845 | 17201.4284 | 1.4049 | 49.6977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3797 | -0.7559 | 0.7226 | 23090.5756 | 1.4914 | 47.9026 | [5 empty] | 0.5337 | 0.5345 | 0.5306 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5763.4832 | 48.6715 |  |  |  |  | 0.5001 | 0.5356 | 1.0002 | [7 empty] | -0.3871 | -0.7617 | 0.7314 | 21670.0783 | 1.5028 | 48.7361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.372 | -0.7652 | 0.7262 | 21661.5349 | 1.498 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5386 | 0.5396 | 0.5349 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5755.5976 | 48.9781 |  |  |  |  | 0.5331 | 0.554 | 0.9939 | [7 empty] | -0.3233 | -0.7457 | 0.6844 | 17140.6429 | 1.4098 | 49.8309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.3715 | -0.766 | 0.7265 | 21662.582 | 1.499 | 48.6934 | [5 empty] | 0.5442 | 0.5453 | 0.5396 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1504 | 5746.9927 | 49.3181 |  |  |  |  | 0.5368 | 0.5634 | 1.0017 | [7 empty] | -0.3434 | -0.7453 | 0.6942 | 16762.2261 | 1.4189 | 50.3822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3746 | -0.7664 | 0.7285 | 19986.8486 | 1.4954 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5502 | 0.5516 | 0.5448 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1504 | 5737.7078 | 49.6913 |  |  |  |  | 0.5272 | 0.5627 | 1.0293 | [7 empty] | -0.3899 | -0.7753 | 0.7443 | 19397.7277 | 1.5203 | 50.3398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7667 | 0.7281 | 19969.1143 | 1.4951 | 49.5171 | [5 empty] | 0.5569 | 0.5586 | 0.5505 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5727.7868 | 50.0978 |  |  |  |  | 0.5583 | 0.5891 | 1.0242 | [7 empty] | -0.3578 | -0.75 | 0.7056 | 15535.1772 | 1.4292 | 51.854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3737 | -0.7723 | 0.733 | 19549.3698 | 1.5037 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5642 | 0.5661 | 0.5567 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5717.2772 | 50.5372 |  |  |  |  | 0.5583 | 0.5892 | 1.0243 | [7 empty] | -0.3585 | -0.7499 | 0.7059 | 15533.1013 | 1.4294 | 51.8617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3801 | -0.789 | 0.7505 | 18434.4478 | 1.5334 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5721 | 0.5743 | 0.5634 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5706.2295 | 51.0093 |  |  |  |  | 0.5618 | 0.6 | 1.0271 | [7 empty] | -0.3814 | -0.7414 | 0.7111 | 14946.8764 | 1.4275 | 52.4675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3818 | -0.7889 | 0.7512 | 18467.1238 | 1.5345 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5805 | 0.5831 | 0.5707 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5694.6965 | 51.5136 |  |  |  |  | 0.5707 | 0.6096 | 1.0326 | [7 empty] | -0.3823 | -0.7396 | 0.7101 | 14438.5505 | 1.4212 | 53.0077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3922 | -0.8009 | 0.7669 | 18027.7211 | 1.5613 | 52.1232 | [5 empty] | 0.5897 | 0.5925 | 0.5785 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5682.7319 | 52.0498 |  |  |  |  | 0.5707 | 0.6096 | 1.0326 | [7 empty] | -0.3822 | -0.7397 | 0.7101 | 14442.7397 | 1.4212 | 53.0049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3944 | -0.8096 | 0.7754 | 17630.1396 | 1.5764 | 52.7388 | [5 empty] | 0.5994 | 0.6026 | 0.5868 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5670.3902 | 52.6174 |  |  |  |  | 0.603 | 0.6333 | 1.0221 | [7 empty] | -0.333 | -0.7094 | 0.6578 | 12358.562 | 1.3109 | 54.3033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4091 | -0.8319 | 0.802 | 16909.4954 | 1.6225 | 54.2653 | [5 empty] | 0.6098 | 0.6134 | 0.5957 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5657.7256 | 53.2157 |  |  |  |  | 0.6069 | 0.6618 | 1.0897 | [7 empty] | -0.4457 | -0.7587 | 0.7624 | 13542.3106 | 1.5041 | 55.8285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.423 | -0.8467 | 0.8219 | 16436.3834 | 1.6559 | 55.3649 | [5 empty] | 0.6208 | 0.6248 | 0.6051 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5644.7916 | 53.8441 |  |  |  |  | 0.6421 | 0.6873 | 1.0513 | [7 empty] | -0.3762 | -0.6903 | 0.666 | 11046.3207 | 1.3001 | 57.1613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4282 | -0.8594 | 0.8353 | 16041.8414 | 1.6795 | 56.2376 | [5 empty] | 0.6324 | 0.6369 | 0.6151 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5631.6405 | 54.5019 |  |  |  |  | 0.6423 | 0.6872 | 1.0514 | [7 empty] | -0.3755 | -0.6907 | 0.6658 | 11049.7919 | 1.2996 | 57.1556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4282 | -0.859 | 0.835 | 16043.4437 | 1.6787 | 56.224 | [5 empty] | 0.6448 | 0.6497 | 0.6256 | [5 empty] | 0.0144 | -0.151 | 5618.3226 | 55.1886 |  |  |  |  | 0.6539 | 0.7015 | 1.0613 | [7 empty] | -0.3833 | -0.6888 | 0.6689 | 10806.2886 | 1.3011 | 57.8891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.432 | -0.8702 | 0.8464 | 15681.4671 | 1.6985 | 57.0194 | [5 empty] | 0.6577 | 0.6632 | 0.6367 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5604.8859 | 55.9033 |  |  |  |  | 0.6786 | 0.7263 | 1.0933 | [7 empty] | -0.3883 | -0.7065 | 0.6861 | 10669.5378 | 1.3325 | 59.1448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4361 | -0.8826 | 0.8591 | 15335.6506 | 1.7208 | 57.8697 | [5 empty] | 0.6714 | 0.6773 | 0.6483 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5591.3762 | 56.6452 |  |  |  |  | 0.7307 | 0.7573 | 1.055 | [7 empty] | -0.2693 | -0.6342 | 0.5602 | 8999.7101 | 1.0896 | 60.6726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4415 | -0.8992 | 0.876 | 14833.6374 | 1.75 | 59.0939 | [5 empty] | 0.6857 | 0.6922 | 0.6606 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5577.8363 | 57.4136 |  |  |  |  | 0.7375 | 0.7751 | 1.0656 | [7 empty] | -0.3071 | -0.6253 | 0.5728 | 8886.1383 | 1.1009 | 61.5304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4454 | -0.9085 | 0.886 | 14576.1454 | 1.7668 | 59.786 | [5 empty] | 0.7007 | 0.7077 | 0.6734 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5564.3063 | 58.2077 |  |  |  |  | 0.7375 | 0.7751 | 1.0657 | [7 empty] | -0.3072 | -0.6254 | 0.5729 | 8886.3932 | 1.1002 | 61.5329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.453 | -0.9292 | 0.9075 | 14185.7677 | 1.805 | 61.1101 | [5 empty] | 0.7164 | 0.724 | 0.6868 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5550.8229 | 59.0267 |  |  |  |  | 0.7213 | 0.7743 | 1.1521 | [7 empty] | -0.4145 | -0.7347 | 0.7241 | 10437.3941 | 1.3983 | 61.4955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4561 | -0.9368 | 0.9156 | 13972.1659 | 1.8184 | 61.7185 | [5 empty] | 0.7327 | 0.7409 | 0.7008 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5537.4198 | 59.8698 |  |  |  |  | 0.7937 | 0.8326 | 1.1344 | [7 empty] | -0.3183 | -0.6583 | 0.6064 | 8742.9891 | 1.1625 | 64.2333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4635 | -0.9563 | 0.9361 | 13625.0734 | 1.8543 | 63.003 | [5 empty] | 0.7498 | 0.7586 | 0.7154 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5524.1279 | 60.7361 |  |  |  |  | 0.8034 | 0.852 | 1.1575 | [7 empty] | -0.3575 | -0.6653 | 0.6343 | 8765.6081 | 1.2087 | 65.1159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4679 | -0.9695 | 0.9496 | 13405.4308 | 1.8781 | 63.8635 | [5 empty] | 0.7675 | 0.777 | 0.7305 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5510.9744 | 61.6248 |  |  |  |  | 0.8034 | 0.8519 | 1.1572 | [7 empty] | -0.3571 | -0.665 | 0.6338 | 8762.7447 | 1.2068 | 65.1137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4738 | -0.9886 | 0.9689 | 13081.4824 | 1.9119 | 65.1453 | [5 empty] | 0.7859 | 0.7962 | 0.7463 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5497.9841 | 62.5352 |  |  |  |  | 0.8941 | 0.9233 | 1.1259 | [7 empty] | -0.2205 | -0.553 | 0.465 | 7370.1033 | 0.8885 | 68.2706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.4798 | -1.0019 | 0.9834 | 12893.8639 | 1.9369 | 66.0137 | [5 empty] | 0.8051 | 0.816 | 0.7627 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5485.1784 | 63.4663 |  |  |  |  | 0.9308 | 0.9688 | 1.1649 | [7 empty] | -0.2501 | -0.5534 | 0.481 | 7271.5122 | 0.9118 | 70.2042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4887 | -1.0257 | 1.0084 | 12565.308 | 1.9806 | 67.5723 | [5 empty] | 0.825 | 0.8366 | 0.7796 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5472.5762 | 64.4175 |  |  |  |  | 0.9306 | 0.9689 | 1.1645 | [7 empty] | -0.251 | -0.5525 | 0.4807 | 7268.7637 | 0.9086 | 70.2093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.4895 | -1.0265 | 1.0095 | 12581.5344 | 1.9822 | 67.5744 | [5 empty] | 0.8455 | 0.858 | 0.7972 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5460.1938 | 65.3879 |  |  |  |  | 0.8897 | 0.9496 | 1.2659 | [7 empty] | -0.4067 | -0.7056 | 0.6958 | 8538.872 | 1.3144 | 69.3945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4945 | -1.0444 | 1.0275 | 12362.5344 | 2.0141 | 68.6994 | [5 empty] | 0.8668 | 0.8801 | 0.8154 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5448.0448 | 66.3768 |  |  |  |  | 0.9887 | 1.0282 | 1.23 | [7 empty] | -0.2583 | -0.5787 | 0.5065 | 7221.0143 | 0.9577 | 72.6479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.508 | -1.0828 | 1.0675 | 11991.8329 | 2.0853 | 70.9811 | [5 empty] | 0.8888 | 0.9029 | 0.8343 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5436.1407 | 67.3833 |  |  |  |  | 1.017 | 1.0614 | 1.2524 | [7 empty] | -0.2701 | -0.5708 | 0.5064 | 7112.6826 | 0.9537 | 73.9741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.5188 | -1.1084 | 1.095 | 11773.7961 | 2.1337 | 72.4917 | [5 empty] | 0.9116 | 0.9265 | 0.8537 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5424.4908 | 68.4068 |  |  |  |  | 1.0168 | 1.0616 | 1.2531 | [7 empty] | -0.272 | -0.5715 | 0.508 | 7117.7373 | 0.9535 | 73.9802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5179 | -1.1057 | 1.0922 | 11763.4656 | 2.1274 | 72.4231 | [5 empty] | 0.935 | 0.9508 | 0.8738 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5413.1023 | 69.4465 |  |  |  |  | 1.0167 | 1.0611 | 1.2519 | [7 empty] | -0.2703 | -0.5704 | 0.5061 | 7111.6669 | 0.9475 | 73.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5267 | -1.1308 | 1.1183 | 11565.5788 | 2.1736 | 73.8713 | [5 empty] | 0.9592 | 0.9759 | 0.8944 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5401.9809 | 70.5018 |  |  |  |  | 1.0277 | 1.0868 | 1.2748 | [7 empty] | -0.3259 | -0.567 | 0.5366 | 7113.3877 | 0.9992 | 74.9721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5334 | -1.1566 | 1.1441 | 11378.251 | 2.2201 | 75.3156 | [5 empty] | 0.9842 | 1.0018 | 0.9158 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5391.1304 | 71.5719 |  |  |  |  | 1.1251 | 1.1516 | 1.2172 | [7 empty] | -0.1178 | -0.4226 | 0.3011 | 6210.4779 | 0.5833 | 77.4553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5441 | -1.1823 | 1.1717 | 11199.169 | 2.2682 | 76.8005 | [5 empty] | 1.0098 | 1.0284 | 0.9377 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5380.5533 | 72.6561 |  |  |  |  | 1.1352 | 1.1742 | 1.2395 | [7 empty] | -0.1672 | -0.4225 | 0.3257 | 6237.0935 | 0.6137 | 78.3028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5517 | -1.2045 | 1.1949 | 11069.3822 | 2.3091 | 78.0058 | [5 empty] | 1.0363 | 1.0558 | 0.9603 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5370.2508 | 73.7539 |  |  |  |  | 1.1352 | 1.1743 | 1.2399 | [7 empty] | -0.1677 | -0.423 | 0.3263 | 6239.0785 | 0.6101 | 78.3056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5586 | -1.2261 | 1.2171 | 10940.6701 | 2.3483 | 79.1925 | [5 empty] | 1.0634 | 1.084 | 0.9835 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5360.2227 | 74.8645 |  |  |  |  | 1.0982 | 1.1742 | 1.3616 | [7 empty] | -0.3908 | -0.5841 | 0.5922 | 7058.0533 | 1.0999 | 78.3016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5682 | -1.2497 | 1.2425 | 10826.917 | 2.3927 | 80.4324 | [5 empty] | 1.0914 | 1.113 | 1.0074 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5350.468 | 75.9874 |  |  |  |  | 1.1073 | 1.1963 | 1.3813 | [7 empty] | -0.4408 | -0.5808 | 0.6252 | 7061.5877 | 1.1681 | 79.121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5765 | -1.2721 | 1.2661 | 10713.7057 | 2.4339 | 81.6285 | [5 empty] | 1.12 | 1.1427 | 1.0319 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5340.9848 | 77.1221 |  |  |  |  | 1.2339 | 1.2907 | 1.3362 | [7 empty] | -0.223 | -0.4181 | 0.3564 | 6149.7708 | 0.6662 | 82.5087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5843 | -1.2948 | 1.2898 | 10611.3946 | 2.4756 | 82.8007 | [5 empty] | 1.1495 | 1.1733 | 1.0571 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5331.7704 | 78.2678 |  |  |  |  | 1.234 | 1.2913 | 1.3366 | [7 empty] | -0.2247 | -0.4178 | 0.3573 | 6150.1165 | 0.6632 | 82.5296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5931 | -1.3165 | 1.313 | 10508.5924 | 2.5155 | 83.9615 | [5 empty] | 1.1797 | 1.2046 | 1.0829 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5322.8212 | 79.4241 |  |  |  |  | 1.2705 | 1.3248 | 1.3709 | [7 empty] | -0.2123 | -0.4302 | 0.3586 | 6136.624 | 0.6638 | 83.696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.6016 | -1.3258 | 1.3252 | 10208.2878 | 2.5287 | 85.6358 | [5 empty] | 1.2106 | 1.2367 | 1.1094 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5314.1333 | 80.5904 |  |  |  |  | 1.2832 | 1.3591 | 1.3914 | [7 empty] | -0.2897 | -0.4086 | 0.3977 | 6120.6645 | 0.7511 | 84.8703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.6127 | -1.3451 | 1.3474 | 10069.6259 | 2.5641 | 86.984 | [5 empty] | 1.2423 | 1.2696 | 1.1365 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5305.7021 | 81.7663 |  |  |  |  | 1.4019 | 1.4119 | 1.3262 | [7 empty] | 0.0569 | -0.2773 | 0.1316 | 5490.8397 | 0.3493 | 86.6436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.6127 | -1.3449 | 1.3472 | 10071.231 | 2.5623 | 86.9695 | [5 empty] | 1.2748 | 1.3033 | 1.1643 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5297.5228 | 82.9512 |  |  |  |  | 1.3551 | 1.4113 | 1.4505 | [7 empty] | -0.2132 | -0.4443 | 0.37 | 6090.6896 | 0.6812 | 86.6209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6245 | -1.3524 | 1.3593 | 9753.7349 | 2.5726 | 88.9375 | [5 empty] | 1.3081 | 1.3378 | 1.1927 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5289.5903 | 84.1447 |  |  |  |  | 1.3736 | 1.4556 | 1.4879 | [7 empty] | -0.3121 | -0.4337 | 0.4309 | 6112.8925 | 0.8085 | 88.0786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6125 | -1.4256 | 1.4189 | 9704.8507 | 2.6972 | 91.2712 | [5 empty] | 1.3422 | 1.3732 | 1.2218 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5281.8988 | 85.3463 |  |  |  |  | 1.374 | 1.4561 | 1.4877 | [7 empty] | -0.3121 | -0.4328 | 0.4303 | 6110.3358 | 0.8042 | 88.0953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5838 | -1.4739 | 1.4504 | 9734.5034 | 2.7764 | 92.2276 | [5 empty] | 1.377 | 1.4093 | 1.2516 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5274.4427 | 86.5556 |  |  |  |  | 1.3741 | 1.4558 | 1.4881 | [7 empty] | -0.3107 | -0.4341 | 0.43 | 6112.4328 | 0.8005 | 88.0827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5841 | -1.473 | 1.4496 | 9731.9026 | 2.773 | 92.2183 | [5 empty] | 1.4126 | 1.4462 | 1.282 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5267.2162 | 87.7721 |  |  |  |  | 1.4963 | 1.5472 | 1.4359 | [7 empty] | -0.0889 | -0.2564 | 0.1464 | 5509.3741 | 0.283 | 91.0001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.6051 | -1.5387 | 1.5181 | 9578.9582 | 2.8959 | 95.2094 | [5 empty] | 1.449 | 1.484 | 1.3132 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5260.2132 | 88.9955 |  |  |  |  | 1.5404 | 1.5791 | 1.4603 | [7 empty] | -0.0331 | -0.2603 | 0.1176 | 5466.7556 | 0.2365 | 91.9932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6706 | -1.5926 | 1.5945 | 9394.6399 | 3.0092 | 98.5377 | [5 empty] | 1.4862 | 1.5226 | 1.3449 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5253.4278 | 90.2253 |  |  |  |  | 1.5405 | 1.5788 | 1.4597 | [7 empty] | -0.0311 | -0.2601 | 0.1166 | 5464.9828 | 0.2249 | 91.9824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.7097 | -1.6025 | 1.6205 | 9265.9811 | 3.0363 | 100.0627 | [5 empty] | 1.5241 | 1.562 | 1.3774 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5246.8538 | 91.4612 |  |  |  |  | 1.5558 | 1.6125 | 1.4974 | [7 empty] | -0.1084 | -0.2666 | 0.1675 | 5519.0364 | 0.3117 | 93.0184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.7104 | -1.606 | 1.6239 | 9281.5076 | 3.0402 | 100.0609 | [5 empty] | 1.5629 | 1.6022 | 1.4106 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5240.4851 | 92.7028 |  |  |  |  | 1.5965 | 1.6594 | 1.5262 | [7 empty] | -0.1204 | -0.2491 | 0.1657 | 5480.5403 | 0.319 | 94.4364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7187 | -1.6325 | 1.6514 | 9230.718 | 3.0874 | 101.2317 | [5 empty] | 1.6025 | 1.6432 | 1.4444 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5234.3157 | 93.9498 |  |  |  |  | 1.7256 | 1.7595 | 1.4499 | [7 empty] | 0.1228 | -0.015 | 0.1753 | 4953.1692 | 0.3314 | 97.3791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6978 | -1.6864 | 1.6908 | 9219.864 | 3.1749 | 102.5851 | [5 empty] | 1.6428 | 1.6851 | 1.4789 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5228.3396 | 95.2018 |  |  |  |  | 1.7258 | 1.7597 | 1.4499 | [7 empty] | 0.1227 | -0.0147 | 0.1755 | 4952.7818 | 0.3217 | 97.385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6895 | -1.7821 | 1.7748 | 9174.3842 | 3.3456 | 105.4099 | [5 empty] | 1.684 | 1.7278 | 1.5141 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5222.5508 | 96.4586 |  |  |  |  | 1.674 | 1.7609 | 1.6057 | [7 empty] | -0.2016 | -0.2321 | 0.2302 | 5473.6418 | 0.4834 | 97.4206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6886 | -1.7844 | 1.7765 | 9177.8214 | 3.3464 | 105.4363 | [5 empty] | 1.726 | 1.7713 | 1.55 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5216.9433 | 97.7198 |  |  |  |  | 1.6746 | 1.761 | 1.6063 | [7 empty] | -0.1997 | -0.2333 | 0.2289 | 5474.4032 | 0.4783 | 97.4229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6968 | -1.8176 | 1.8102 | 9132.7843 | 3.4055 | 106.7229 | [5 empty] | 1.7687 | 1.8157 | 1.5865 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5211.5116 | 98.9851 |  |  |  |  | 1.6922 | 1.8034 | 1.6422 | [7 empty] | -0.296 | -0.2226 | 0.3183 | 5503.7867 | 0.701 | 98.637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7423 | -1.8253 | 1.8356 | 8980.1708 | 3.4242 | 108.5413 | [5 empty] | 1.8123 | 1.8609 | 1.6238 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5206.2499 | 100.2543 |  |  |  |  | 1.7328 | 1.8438 | 1.6771 | [7 empty] | -0.2903 | -0.2261 | 0.3136 | 5494.1131 | 0.6866 | 99.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7637 | -1.8678 | 1.8831 | 8970.943 | 3.5041 | 109.9215 | [5 empty] | 1.8567 | 1.907 | 1.6618 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5201.1526 | 101.527 |  |  |  |  | 1.88 | 1.9329 | 1.6159 | [7 empty] | 0.0536 | -0.0451 | 0.1148 | 5032.185 | 0.2194 | 102.2356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.8134 | -1.8806 | 1.9157 | 8837.8464 | 3.5367 | 111.8305 | [5 empty] | 1.9019 | 1.9539 | 1.7004 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5196.2143 | 102.8031 |  |  |  |  | 1.9219 | 1.9781 | 1.6515 | [7 empty] | 0.0479 | -0.0417 | 0.1163 | 5029.9517 | 0.2261 | 103.454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8178 | -1.9191 | 1.9524 | 8794.9334 | 3.6026 | 113.2388 | [5 empty] | 1.948 | 2.0016 | 1.7398 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5191.4299 | 104.0822 |  |  |  |  | 1.8827 | 1.9851 | 1.8625 | [7 empty] | -0.2795 | -0.3411 | 0.349 | 5620.3047 | 0.6706 | 103.6416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8228 | -1.908 | 1.9444 | 8766.9171 | 3.58 | 113.2514 | [5 empty] | 1.9948 | 2.0502 | 1.7798 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5186.7941 | 105.3642 |  |  |  |  | 2.0115 | 2.0724 | 1.7333 | [7 empty] | 0.0395 | -0.0474 | 0.1086 | 5039.6767 | 0.2158 | 105.9428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8387 | -2.0021 | 2.0364 | 8909.5613 | 3.7525 | 114.505 | [5 empty] | 2.0425 | 2.0997 | 1.8206 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5182.3018 | 106.6488 |  |  |  |  | 2.0802 | 2.1468 | 1.7818 | [7 empty] | 0.0361 | -0.0253 | 0.1296 | 5013.7627 | 0.2665 | 107.8548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8455 | -2.0298 | 2.0644 | 8845.5345 | 3.7988 | 115.8103 | [5 empty] | 2.091 | 2.15 | 1.862 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5177.9482 | 107.9358 |  |  |  |  | 2.0803 | 2.1465 | 1.7826 | [7 empty] | 0.037 | -0.0271 | 0.128 | 5015.4466 | 0.2587 | 107.8475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8584 | -2.1076 | 2.1406 | 8956.3465 | 3.9404 | 116.8401 | [5 empty] | 2.1403 | 2.2012 | 1.9042 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5173.7288 | 109.225 |  |  |  |  | 2.1219 | 2.1973 | 1.7859 | [7 empty] | 0.0331 | 0.0387 | 0.1927 | 4941.9336 | 0.4022 | 109.1276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8952 | -2.2026 | 2.2423 | 8885.946 | 4.1137 | 120.0118 | [5 empty] | 2.1905 | 2.2532 | 1.9471 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5169.6387 | 110.5161 |  |  |  |  | 2.2089 | 2.2851 | 1.9163 | [7 empty] | 0.0028 | -0.0557 | 0.0982 | 5061.3208 | 0.2255 | 111.2986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.9004 | -2.2295 | 2.269 | 8821.8458 | 4.1574 | 121.2691 | [5 empty] | 2.2415 | 2.3061 | 1.9907 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5165.6737 | 111.809 |  |  |  |  | 2.259 | 2.336 | 1.9632 | [7 empty] | 0.0036 | -0.0641 | 0.0898 | 5068.8398 | 0.2065 | 112.533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9263 | -2.293 | 2.3375 | 8800.2486 | 4.2719 | 123.1451 | [5 empty] | 2.2933 | 2.3598 | 2.035 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5161.8293 | 113.1036 |  |  |  |  | 2.3319 | 2.3957 | 2.0095 | [7 empty] | 0.0694 | -0.0677 | 0.1015 | 5043.5053 | 0.186 | 113.9562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9208 | -2.2921 | 2.3345 | 8795.5221 | 4.2645 | 123.1266 | [5 empty] | 2.3459 | 2.4145 | 2.08 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5158.1015 | 114.3995 |  |  |  |  | 2.3418 | 2.4319 | 2.0099 | [7 empty] | -0.0142 | -0.0072 | 0.1488 | 5013.8782 | 0.349 | 114.8095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9385 | -2.3302 | 2.3765 | 8760.8716 | 4.3309 | 124.4669 | [5 empty] | 2.3994 | 2.4699 | 2.1257 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5154.4862 | 115.6967 |  |  |  |  | 2.3915 | 2.4791 | 2.0511 | [7 empty] | 0.0018 | -0.0132 | 0.1406 | 5013.3242 | 0.3166 | 115.9079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.9071 | -2.3738 | 2.4043 | 8682.3551 | 4.3954 | 125.9778 | [5 empty] | 2.4537 | 2.5263 | 2.1722 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5150.9795 | 116.995 |  |  |  |  | 2.4714 | 2.5427 | 2.1363 | [7 empty] | 0.0563 | -0.0755 | 0.0881 | 5054.0586 | 0.1615 | 117.3698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9248 | -2.4157 | 2.4498 | 8648.8114 | 4.4682 | 127.403 | [5 empty] | 2.5089 | 2.5835 | 2.2194 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5147.5777 | 118.2942 |  |  |  |  | 2.5527 | 2.6577 | 2.2269 | [7 empty] | -0.0637 | -0.053 | 0.1272 | 5075.1974 | 0.3431 | 119.9503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8907 | -2.453 | 2.4716 | 8570.2684 | 4.5231 | 128.7905 | [5 empty] | 2.5649 | 2.6417 | 2.2672 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5144.2772 | 119.5942 |  |  |  |  | 2.6831 | 2.7619 | 2.2822 | [7 empty] | 0.0818 | -0.0199 | 0.1492 | 4989.542 | 0.295 | 122.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.9146 | -2.4981 | 2.5223 | 8556.239 | 4.6017 | 130.1292 | [5 empty] | 2.6218 | 2.7006 | 2.3159 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5141.0744 | 120.8949 |  |  |  |  | 2.747 | 2.8258 | 2.3388 | [7 empty] | 0.0888 | -0.0275 | 0.146 | 4994.0846 | 0.2881 | 123.5937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9749 | -2.569 | 2.6106 | 8576.9189 | 4.7278 | 131.9175 | [5 empty] | 2.6795 | 2.7605 | 2.3652 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5137.966 | 122.196 |  |  |  |  | 2.7437 | 2.8256 | 2.3397 | [7 empty] | 0.0754 | -0.0277 | 0.1395 | 4998.933 | 0.2632 | 123.5891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9881 | -2.6087 | 2.6523 | 8539.1812 | 4.7877 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7381 | 2.8213 | 2.4153 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5134.9488 | 123.4975 |  |  |  |  | 2.8175 | 2.8888 | 2.3891 | [7 empty] | 0.1306 | -0.0301 | 0.1691 | 4982.2288 | 0.3101 | 124.9221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.049 | -2.6772 | 2.739 | 8557.3378 | 4.9001 | 134.9905 | [5 empty] | 2.7975 | 2.8829 | 2.4661 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5132.0195 | 124.7993 |  |  |  |  | 2.8787 | 2.9522 | 2.4496 | [7 empty] | 0.1252 | -0.0435 | 0.1558 | 4995.809 | 0.2884 | 126.2401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0652 | -2.7189 | 2.7836 | 8543.3549 | 4.9584 | 136.1352 | [5 empty] | 2.8578 | 2.9454 | 2.5176 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5129.1752 | 126.1011 |  |  |  |  | 2.9549 | 3.0241 | 2.5134 | [7 empty] | 0.1506 | -0.0543 | 0.1681 | 4996.6342 | 0.3223 | 127.7134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0349 | -2.768 | 2.8175 | 8476.5489 | 5.0147 | 137.6938 | [5 empty] | 2.9189 | 3.0088 | 2.5699 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5126.4131 | 127.403 |  |  |  |  | 3.0218 | 3.0921 | 2.5758 | [7 empty] | 0.1521 | -0.0654 | 0.1631 | 5005.2966 | 0.3199 | 129.0841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0427 | -2.8107 | 2.86 | 8451.3438 | 5.0673 | 138.9251 | [5 empty] | 2.9809 | 3.0732 | 2.6229 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5123.7301 | 128.7047 |  |  |  |  | 3.0917 | 3.1768 | 2.6397 | [7 empty] | 0.1073 | -0.0496 | 0.139 | 5006.62 | 0.2672 | 130.7646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -1.0165 | -2.8496 | 2.8868 | 8385.3474 | 5.1057 | 140.3283 | [5 empty] | 3.0437 | 3.1383 | 2.6766 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5121.1237 | 130.0063 |  |  |  |  | 3.1629 | 3.246 | 2.7086 | [7 empty] | 0.1176 | -0.071 | 0.1318 | 5019.9637 | 0.2633 | 132.1158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.0249 | -2.8893 | 2.9269 | 8358.9872 | 5.1492 | 141.5222 | [5 empty] | 3.1074 | 3.2044 | 2.7311 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5118.5912 | 131.3075 |  |  |  |  | 3.2244 | 3.3296 | 2.765 | [7 empty] | 0.0468 | -0.0406 | 0.1172 | 5017.4785 | 0.2552 | 133.7237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0997 | -2.9782 | 3.0368 | 8395.0928 | 5.2644 | 143.3872 | [5 empty] | 3.172 | 3.2714 | 2.7863 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5116.1303 | 132.6082 |  |  |  |  | 3.2931 | 3.3935 | 2.8145 | [7 empty] | 0.0787 | -0.0394 | 0.1306 | 5006.9882 | 0.2627 | 134.9334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.1174 | -3.027 | 3.0887 | 8381.6649 | 5.3152 | 144.6375 | [5 empty] | 3.2375 | 3.3393 | 2.8422 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5113.7383 | 133.9085 |  |  |  |  | 3.2943 | 3.396 | 2.817 | [7 empty] | 0.0734 | -0.0394 | 0.1281 | 5008.498 | 0.2398 | 134.9814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1842 | -3.0973 | 3.1788 | 8391.8773 | 5.3939 | 146.3319 | [5 empty] | 3.3038 | 3.4081 | 2.8989 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5111.413 | 135.2081 |  |  |  |  | 3.3978 | 3.5161 | 2.9034 | [7 empty] | 0.031 | -0.0125 | 0.1417 | 5000.8876 | 0.3093 | 137.2139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.168 | -3.1986 | 3.2669 | 8308.6693 | 5.4791 | 149.2294 | [5 empty] | 3.3709 | 3.4778 | 2.9563 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5109.1522 | 136.5071 |  |  |  |  | 3.4614 | 3.5801 | 2.9524 | [7 empty] | 0.0414 | -0.0075 | 0.1481 | 4994.5206 | 0.3126 | 138.3826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1878 | -3.2562 | 3.3279 | 8301.5492 | 5.5292 | 150.5432 | [5 empty] | 3.439 | 3.5484 | 3.0145 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5106.9537 | 137.8052 |  |  |  |  | 3.5613 | 3.6711 | 3.0566 | [7 empty] | 0.0721 | -0.061 | 0.1086 | 5023.1858 | 0.2269 | 140.0209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.1529 | -3.31 | 3.3658 | 8247.9557 | 5.5634 | 152.0429 | [5 empty] | 3.5079 | 3.6199 | 3.0735 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5104.8155 | 139.1025 |  |  |  |  | 3.6308 | 3.7566 | 3.117 | [7 empty] | 0.025 | -0.0378 | 0.1159 | 5019.4255 | 0.2736 | 141.5356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1501 | -3.34 | 3.393 | 8210.6576 | 5.5736 | 153.1011 | [5 empty] | 3.5777 | 3.6923 | 3.1331 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5102.7354 | 140.3989 |  |  |  |  | 3.705 | 3.8317 | 3.1802 | [7 empty] | 0.0322 | -0.041 | 0.1135 | 5019.3495 | 0.2649 | 142.8458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2472 | -3.4391 | 3.5198 | 8256.6049 | 5.6638 | 154.9115 | [5 empty] | 3.6484 | 3.7656 | 3.1936 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5100.7116 | 141.6942 |  |  |  |  | 3.7031 | 3.8316 | 3.1849 | [7 empty] | 0.021 | -0.0477 | 0.1057 | 5026.6568 | 0.2314 | 142.8448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2649 | -3.4901 | 3.5738 | 8238.8925 | 5.6925 | 156.1919 | [5 empty] | 3.72 | 3.8399 | 3.2548 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5098.7423 | 142.9885 |  |  |  |  | 3.7914 | 3.9378 | 3.255 | [7 empty] | -0.0256 | -0.0121 | 0.1467 | 5014.7979 | 0.3648 | 144.6697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3436 | -3.5811 | 3.6872 | 8254.5914 | 5.7591 | 158.0821 | [5 empty] | 3.7924 | 3.915 | 3.3167 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5096.8256 | 144.2816 |  |  |  |  | 3.8654 | 4.0122 | 3.3324 | [7 empty] | -0.0269 | -0.0392 | 0.1213 | 5031.9532 | 0.3121 | 145.9281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3571 | -3.6404 | 3.7473 | 8241.7276 | 5.7906 | 159.3856 | [5 empty] | 3.8658 | 3.9911 | 3.3794 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5094.9599 | 145.5734 |  |  |  |  | 3.9359 | 4.0845 | 3.4022 | [7 empty] | -0.0309 | -0.0559 | 0.1073 | 5042.8193 | 0.2845 | 147.1369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3812 | -3.7104 | 3.8213 | 8221.4959 | 5.8232 | 161.0339 | [5 empty] | 3.94 | 4.0681 | 3.4428 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1532 | 5093.1436 | 146.864 |  |  |  |  | 4.0127 | 4.1616 | 3.4048 | [7 empty] | 0.0215 | 0.0407 | 0.194 | 4971.0449 | 0.4235 | 148.4095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3695 | -3.7159 | 3.8222 | 8224.0014 | 5.8194 | 161.0221 | [5 empty] | 4.0151 | 4.146 | 3.507 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5091.3748 | 148.1533 |  |  |  |  | 4.0859 | 4.2367 | 3.5021 | [7 empty] | 0.0008 | -0.0166 | 0.1372 | 5010.3662 | 0.3209 | 149.6333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3953 | -3.7636 | 3.876 | 8212.9302 | 5.8358 | 162.1553 | [5 empty] | 4.0911 | 4.2248 | 3.572 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5089.6522 | 149.4411 |  |  |  |  | 4.1107 | 4.292 | 3.5704 | [7 empty] | -0.1335 | -0.038 | 0.1877 | 5053.9293 | 0.5066 | 150.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.4177 | -3.8391 | 3.9545 | 8195.1184 | 5.8663 | 163.8306 | [5 empty] | 4.1679 | 4.3046 | 3.6377 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5087.9743 | 150.7275 |  |  |  |  | 4.2288 | 4.4111 | 3.7376 | [7 empty] | -0.1671 | -0.1502 | 0.1818 | 5125.6927 | 0.448 | 152.4201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.434 | -3.8921 | 4.0098 | 8178.5265 | 5.8818 | 165.0761 | [5 empty] | 4.2457 | 4.3853 | 3.7042 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5086.3396 | 152.0123 |  |  |  |  | 4.4438 | 4.5527 | 3.7394 | [7 empty] | 0.2382 | -0.0079 | 0.2667 | 4953.4237 | 0.5277 | 154.6285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4575 | -3.9605 | 4.0821 | 8173.7334 | 5.9125 | 166.453 | [5 empty] | 4.3244 | 4.4669 | 3.7715 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5084.7468 | 153.2956 |  |  |  |  | 4.4886 | 4.6441 | 3.8467 | [7 empty] | 0.036 | -0.0361 | 0.1189 | 5012.5896 | 0.2921 | 156.0283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4712 | -4.0262 | 4.1484 | 8167.9249 | 5.942 | 167.7418 | [5 empty] | 4.4039 | 4.5494 | 3.8395 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5083.1945 | 154.5773 |  |  |  |  | 4.4887 | 4.6431 | 3.8478 | [7 empty] | 0.0391 | -0.0398 | 0.1159 | 5013.9395 | 0.2462 | 156.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4937 | -4.0709 | 4.1981 | 8149.5512 | 5.9498 | 168.9312 | [5 empty] | 4.4844 | 4.6329 | 3.9083 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5081.6816 | 155.8573 |  |  |  |  | 4.517 | 4.7047 | 3.9189 | [7 empty] | -0.1041 | -0.0558 | 0.1535 | 5052.6522 | 0.4172 | 156.946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.5133 | -4.1247 | 4.2554 | 8141.6708 | 5.9691 | 170.0959 | [5 empty] | 4.5657 | 4.7173 | 3.9779 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1531 | 5080.2067 | 157.1357 |  |  |  |  | 4.7064 | 4.8525 | 3.9297 | [7 empty] | 0.1677 | 0.0977 | 0.2938 | 4916.6636 | 0.5422 | 159.1511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.5279 | -4.2092 | 4.3396 | 8129.9769 | 6.0084 | 171.8227 | [5 empty] | 4.648 | 4.8026 | 4.0482 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5078.7685 | 158.4122 |  |  |  |  | 4.834 | 4.948 | 4.1155 | [7 empty] | 0.2411 | -0.0935 | 0.2342 | 5000.0466 | 0.5195 | 160.5519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5407 | -4.258 | 4.3897 | 8113.0641 | 6.0206 | 173.0243 | [5 empty] | 4.7312 | 4.8889 | 4.1193 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5077.3662 | 159.687 |  |  |  |  | 4.8699 | 5.0291 | 4.1896 | [7 empty] | 0.0606 | -0.0824 | 0.0843 | 5030.1432 | 0.202 | 161.7265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5709 | -4.3433 | 4.4802 | 8101.2801 | 6.0585 | 174.8786 | [5 empty] | 4.8152 | 4.9761 | 4.1911 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5075.9984 | 160.96 |  |  |  |  | 4.9275 | 5.1052 | 4.1949 | [7 empty] | 0.0347 | 0.0183 | 0.1725 | 4984.9607 | 0.3763 | 162.8173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5898 | -4.4002 | 4.5401 | 8094.6356 | 6.0803 | 176.0889 | [5 empty] | 4.9002 | 5.0642 | 4.2638 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5074.6642 | 162.2311 |  |  |  |  | 5.0469 | 5.2148 | 4.2875 | [7 empty] | 0.0903 | 0.0071 | 0.1771 | 4980.1265 | 0.3549 | 164.3669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.61 | -4.4717 | 4.6142 | 8080.0697 | 6.1107 | 177.7082 | [5 empty] | 4.9861 | 5.1533 | 4.3372 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5073.3625 | 163.5002 |  |  |  |  | 5.113 | 5.2933 | 4.2918 | [7 empty] | 0.0919 | 0.1097 | 0.2738 | 4931.9767 | 0.5386 | 165.4648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.6235 | -4.5197 | 4.6639 | 8067.293 | 6.127 | 178.8578 | [5 empty] | 5.0729 | 5.2433 | 4.4114 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5072.0923 | 164.7675 |  |  |  |  | 5.1139 | 5.2956 | 4.2941 | [7 empty] | 0.0861 | 0.1098 | 0.2723 | 4933.0292 | 0.5218 | 165.4966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6477 | -4.5863 | 4.7348 | 8052.9083 | 6.1545 | 180.4303 | [5 empty] | 5.1606 | 5.3343 | 4.4864 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5070.8528 | 166.0328 |  |  |  |  | 5.2383 | 5.3945 | 4.4459 | [7 empty] | 0.1583 | -0.0191 | 0.1964 | 4980.542 | 0.3477 | 166.8621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.6633 | -4.6419 | 4.7924 | 8048.6914 | 6.1795 | 181.5689 | [5 empty] | 5.2492 | 5.4262 | 4.5621 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5069.6429 | 167.2961 |  |  |  |  | 5.3248 | 5.4749 | 4.5736 | [7 empty] | 0.1534 | -0.1222 | 0.1421 | 5029.379 | 0.2995 | 167.959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6807 | -4.7219 | 4.8736 | 8035.6964 | 6.2179 | 183.3197 | [5 empty] | 5.3387 | 5.5191 | 4.6387 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5068.4617 | 168.5573 |  |  |  |  | 5.4421 | 5.6055 | 4.6706 | [7 empty] | 0.1252 | -0.1006 | 0.1223 | 5023.9097 | 0.2429 | 169.7168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6982 | -4.7786 | 4.933 | 8030.8736 | 6.2432 | 184.5075 | [5 empty] | 5.4291 | 5.6129 | 4.716 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5067.3086 | 169.8165 |  |  |  |  | 5.5095 | 5.6856 | 4.6777 | [7 empty] | 0.1248 | -0.001 | 0.1874 | 4979.3536 | 0.3203 | 170.7823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.7191 | -4.851 | 5.0082 | 8018.2823 | 6.276 | 186.1507 | [5 empty] | 5.5205 | 5.7077 | 4.7941 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1524 | 5066.1825 | 171.0736 |  |  |  |  | 5.5085 | 5.6842 | 4.6751 | [7 empty] | 0.1275 | 0.0011 | 0.1905 | 4977.9617 | 0.3173 | 170.7628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7299 | -4.9091 | 5.0668 | 8012.4011 | 6.3026 | 187.3515 | [5 empty] | 5.6128 | 5.8034 | 4.873 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5065.0826 | 172.3286 |  |  |  |  | 5.6465 | 5.822 | 4.8697 | [7 empty] | 0.0929 | -0.131 | 0.0812 | 5042.0161 | 0.1614 | 172.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6969 | -5.03 | 5.1696 | 8035.6264 | 6.3911 | 188.7523 | [5 empty] | 5.7059 | 5.9001 | 4.9527 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5064.0084 | 173.5814 |  |  |  |  | 5.7342 | 5.9032 | 4.9524 | [7 empty] | 0.1208 | -0.1609 | 0.1066 | 5049.776 | 0.2373 | 173.6209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.7179 | -5.0699 | 5.2143 | 8016.515 | 6.3978 | 189.9791 | [5 empty] | 5.8001 | 5.9977 | 5.0331 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5062.9588 | 174.8321 |  |  |  |  | 5.8656 | 6.0436 | 5.0477 | [7 empty] | 0.1181 | -0.126 | 0.1067 | 5034.2849 | 0.2118 | 175.4149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6522 | -5.2171 | 5.3328 | 8053.7714 | 6.5175 | 191.3155 | [5 empty] | 5.8951 | 6.0963 | 5.1144 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5061.9334 | 176.0806 |  |  |  |  | 5.943 | 6.1288 | 5.0536 | [7 empty] | 0.1427 | -0.021 | 0.1829 | 4986.1495 | 0.2953 | 176.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6479 | -5.2947 | 5.4055 | 8058.7696 | 6.565 | 192.5142 | [5 empty] | 5.991 | 6.1959 | 5.1964 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5060.9313 | 177.3269 |  |  |  |  | 6.0855 | 6.261 | 5.2218 | [7 empty] | 0.1635 | -0.123 | 0.1517 | 5024.7031 | 0.3009 | 178.1345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7539 | -5.3731 | 5.5135 | 8071.9386 | 6.5963 | 194.2114 | [5 empty] | 6.0879 | 6.2964 | 5.2792 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5059.952 | 178.5709 |  |  |  |  | 6.1644 | 6.3554 | 5.2323 | [7 empty] | 0.1596 | -0.0098 | 0.2025 | 4979.4377 | 0.3241 | 179.2952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7635 | -5.4229 | 5.564 | 8059.2299 | 6.6142 | 195.4024 | [5 empty] | 6.1857 | 6.3978 | 5.3629 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5058.9947 | 179.8127 |  |  |  |  | 6.2802 | 6.4824 | 5.3814 | [7 empty] | 0.102 | -0.0764 | 0.1148 | 5015.0494 | 0.196 | 180.8372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8663 | -5.5227 | 5.6921 | 8090.5782 | 6.6703 | 197.027 | [5 empty] | 6.2845 | 6.5003 | 5.4473 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1503 | 5058.0588 | 181.0523 |  |  |  |  | 6.3781 | 6.5791 | 5.4596 | [7 empty] | 0.1219 | -0.0764 | 0.1305 | 5011.7959 | 0.2214 | 181.9973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8832 | -5.5751 | 5.7475 | 8079.2494 | 6.6895 | 198.2749 | [5 empty] | 6.3842 | 6.6037 | 5.5325 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5057.1437 | 182.2895 |  |  |  |  | 6.3807 | 6.5813 | 5.4585 | [7 empty] | 0.126 | -0.0721 | 0.1361 | 5009.4807 | 0.2205 | 182.023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.8188 | -5.6238 | 5.773 | 8039.7997 | 6.7073 | 199.6232 | [5 empty] | 6.4848 | 6.708 | 5.6185 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1496 | 5056.2489 | 183.5244 |  |  |  |  | 6.4941 | 6.7131 | 5.619 | [7 empty] | 0.0349 | -0.146 | 0.0209 | 5051.7142 | 0.04 | 183.5845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8314 | -5.6703 | 5.8214 | 8023.7686 | 6.7212 | 200.8743 | [5 empty] | 6.5863 | 6.8134 | 5.7053 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1492 | 5055.3738 | 184.7571 |  |  |  |  | 6.6119 | 6.8726 | 5.7168 | [7 empty] | -0.0884 | -0.0741 | 0.1272 | 5041.6676 | 0.2928 | 185.4448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7567 | -5.7366 | 5.8617 | 7994.0436 | 6.7589 | 202.2759 | [5 empty] | 6.6888 | 6.9197 | 5.7929 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1488 | 5054.5178 | 185.9874 |  |  |  |  | 6.7492 | 7.0025 | 5.8187 | [7 empty] | -0.036 | -0.0722 | 0.0916 | 5032.6584 | 0.2107 | 186.9369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.772 | -5.7896 | 5.9172 | 7983.3646 | 6.7789 | 203.548 | [5 empty] | 6.7922 | 7.0269 | 5.8813 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1484 | 5053.6803 | 187.2153 |  |  |  |  | 6.8491 | 7.0954 | 5.9164 | [7 empty] | -0.0081 | -0.1102 | 0.0442 | 5042.332 | 0.1096 | 187.9923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8792 | -5.8857 | 6.042 | 8006.3428 | 6.8265 | 205.2918 | [5 empty] | 6.8965 | 7.1352 | 5.9705 | [5 empty] | 0.0141 | -0.148 | 5052.8611 | 188.4409 |  |  |  |  | 6.9911 | 7.2194 | 6.0124 | [7 empty] | 0.0863 | -0.112 | 0.0806 | 5028.9242 | 0.147 | 189.3851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8998 | -5.9274 | 6.0885 | 7988.9275 | 6.8357 | 206.5731 | [5 empty] | 7.0018 | 7.2444 | 6.0606 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1476 | 5052.0593 | 189.6641 |  |  |  |  | 6.992 | 7.2188 | 6.0056 | [7 empty] | 0.0967 | -0.103 | 0.0939 | 5024.1712 | 0.1521 | 189.3785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -2.0016 | -5.9897 | 6.1805 | 7996.2156 | 6.8574 | 208.0828 | [5 empty] | 7.108 | 7.3546 | 6.1514 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1472 | 5051.2747 | 190.8849 |  |  |  |  | 7.109 | 7.3627 | 6.1122 | [7 empty] | 0.0174 | -0.0727 | 0.0745 | 5024.0812 | 0.1284 | 190.9739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -2.0106 | -6.045 | 6.2361 | 7997.4718 | 6.8834 | 209.0554 | [5 empty] | 7.2152 | 7.4657 | 6.243 | [5 empty] | 0.014 | -0.1467 | 5050.5067 | 192.1033 |  |  |  |  | 7.2046 | 7.4707 | 6.1219 | [7 empty] | 0.0356 | 0.0546 | 0.2024 | 4976.726 | 0.3391 | 192.1577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.035 | -6.13 | 6.3248 | 7993.8823 | 6.9278 | 210.7583 | [5 empty] | 7.3233 | 7.5779 | 6.3354 | [5 empty] | 0.014 | -0.1463 | 5049.755 | 193.3193 |  |  |  |  | 7.3345 | 7.6228 | 6.2736 | [7 empty] | -0.049 | 0.0224 | 0.18 | 4999.5538 | 0.3576 | 193.8031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0321 | -6.1287 | 6.323 | 7990.3411 | 6.9133 | 210.8095 | [5 empty] | 7.4323 | 7.691 | 6.4286 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1458 | 5049.019 | 194.5329 |  |  |  |  | 7.3771 | 7.7059 | 6.3953 | [7 empty] | -0.2326 | -0.0403 | 0.2682 | 5045.77 | 0.5624 | 194.6913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.0705 | -6.2431 | 6.4442 | 7967.7157 | 6.9718 | 213.6148 | [5 empty] | 7.5423 | 7.8051 | 6.5227 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1454 | 5048.2984 | 195.744 |  |  |  |  | 7.4866 | 7.8192 | 6.5535 | [7 empty] | -0.2733 | -0.1394 | 0.2872 | 5084.7085 | 0.546 | 195.8931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.073 | -6.2656 | 6.4667 | 7988.2526 | 6.9802 | 213.4655 | [5 empty] | 7.6533 | 7.9202 | 6.6175 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1449 | 5047.5927 | 196.9527 |  |  |  |  | 7.8597 | 8.0498 | 6.6604 | [7 empty] | 0.3766 | -0.0886 | 0.3671 | 4981.0744 | 0.6413 | 198.2982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0783 | -6.3121 | 6.5129 | 7977.8761 | 6.997 | 214.5753 | [5 empty] | 7.7651 | 8.0363 | 6.7132 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1444 | 5046.9015 | 198.159 |  |  |  |  | 7.8485 | 8.0409 | 6.6607 | [7 empty] | 0.3611 | -0.0988 | 0.3502 | 4986.4538 | 0.6118 | 198.207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.0995 | -6.3758 | 6.5804 | 7960.3357 | 7.0223 | 216.2794 | [5 empty] | 7.878 | 8.1533 | 6.8097 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1439 | 5046.2245 | 199.3628 |  |  |  |  | 7.9253 | 8.2115 | 6.8142 | [7 empty] | 0.0077 | -0.0737 | 0.0705 | 5023.685 | 0.1297 | 199.9558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.1052 | -6.4229 | 6.6273 | 7952.3325 | 7.0402 | 217.3491 | [5 empty] | 7.9918 | 8.2714 | 6.907 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1435 | 5045.5614 | 200.5641 |  |  |  |  | 7.931 | 8.2172 | 6.808 | [7 empty] | 0.0155 | -0.0571 | 0.0863 | 5017.2699 | 0.1474 | 200.0146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.1253 | -6.5002 | 6.7074 | 7944.5329 | 7.0782 | 219.0243 | [5 empty] | 8.1065 | 8.3904 | 7.0051 | [5 empty] | 0.0137 | -0.143 | 5044.9117 | 201.763 |  |  |  |  | 8.2134 | 8.4451 | 6.9146 | [7 empty] | 0.3123 | 0.034 | 0.3472 | 4951.055 | 0.5089 | 202.3099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1413 | -6.5606 | 6.7702 | 7944.715 | 7.1066 | 220.1577 | [5 empty] | 8.2222 | 8.5104 | 7.104 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1425 | 5044.2751 | 202.9593 |  |  |  |  | 8.3883 | 8.5931 | 7.1587 | [7 empty] | 0.3571 | -0.1651 | 0.3442 | 5008.4967 | 0.6277 | 203.7767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0821 | -6.7054 | 6.8899 | 7973.7368 | 7.2115 | 221.4541 | [5 empty] | 8.3389 | 8.6314 | 7.2037 | [5 empty] | 0.0136 | -0.142 | 5043.6512 | 204.1532 |  |  |  |  | 8.4201 | 8.7075 | 7.1752 | [7 empty] | 0.1026 | -0.0094 | 0.1597 | 4991.0635 | 0.2226 | 204.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0786 | -6.7575 | 6.9389 | 7963.3994 | 7.2336 | 222.6208 | [5 empty] | 8.4565 | 8.7534 | 7.3042 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1414 | 5043.0398 | 205.3447 |  |  |  |  | 8.5353 | 8.8253 | 7.3004 | [7 empty] | 0.0906 | -0.0521 | 0.118 | 5005.7506 | 0.1662 | 206.0405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -2.0197 | -6.8653 | 7.025 | 7970.7795 | 7.3084 | 223.894 | [5 empty] | 8.575 | 8.8764 | 7.4056 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1409 | 5042.4405 | 206.5336 |  |  |  |  | 8.695 | 8.9844 | 7.405 | [7 empty] | 0.1313 | -0.0156 | 0.172 | 4989.7399 | 0.242 | 207.5673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -2.0216 | -6.9 | 7.0593 | 7950.9771 | 7.3151 | 225.0779 | [5 empty] | 8.6946 | 9.0004 | 7.5078 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1404 | 5041.853 | 207.72 |  |  |  |  | 8.7929 | 9.0976 | 7.4137 | [7 empty] | 0.1419 | 0.1154 | 0.2863 | 4949.5517 | 0.3942 | 208.6414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.1208 | -7.0113 | 7.1952 | 7984.7929 | 7.3751 | 226.583 | [5 empty] | 8.815 | 9.1254 | 7.6108 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1399 | 5041.277 | 208.9039 |  |  |  |  | 8.7915 | 9.0955 | 7.4223 | [7 empty] | 0.138 | 0.0996 | 0.2699 | 4954.6924 | 0.3647 | 208.6212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1504 | -7.0679 | 7.2586 | 7986.7935 | 7.3986 | 227.663 | [5 empty] | 8.9365 | 9.2514 | 7.7146 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1394 | 5040.7123 | 210.0853 |  |  |  |  | 8.9821 | 9.2845 | 7.6393 | [7 empty] | 0.1303 | 0.0049 | 0.1857 | 4984.0754 | 0.2446 | 210.3938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.2581 | -7.1442 | 7.3644 | 8002.9552 | 7.4298 | 229.1228 | [5 empty] | 9.0589 | 9.3784 | 7.8193 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1388 | 5040.1585 | 211.2642 |  |  |  |  | 9.1007 | 9.3959 | 7.8067 | [7 empty] | 0.125 | -0.1115 | 0.115 | 5019.057 | 0.1828 | 211.4255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2699 | -7.2133 | 7.4343 | 8006.5616 | 7.4647 | 230.2514 | [5 empty] | 9.1823 | 9.5064 | 7.9248 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1383 | 5039.6153 | 212.4406 |  |  |  |  | 9.239 | 9.5551 | 7.9273 | [7 empty] | 0.0736 | -0.088 | 0.0786 | 5017.8346 | 0.1099 | 212.8857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2809 | -7.1942 | 7.4199 | 7945.469 | 7.4242 | 231.8469 | [5 empty] | 9.3066 | 9.6354 | 8.0311 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1378 | 5039.0827 | 213.6145 |  |  |  |  | 9.3309 | 9.6668 | 7.9333 | [7 empty] | 0.0677 | 0.0452 | 0.1909 | 4980.0727 | 0.267 | 213.8991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2933 | -7.2519 | 7.4792 | 7943.5037 | 7.4501 | 232.9669 | [5 empty] | 9.4319 | 9.7653 | 8.1382 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1372 | 5038.5601 | 214.7859 |  |  |  |  | 9.4648 | 9.8269 | 8.093 | [7 empty] | -0.0264 | 0.0145 | 0.1568 | 4999.4631 | 0.2726 | 215.3362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.3101 | -7.2356 | 7.4694 | 7887.4852 | 7.413 | 234.5702 | [5 empty] | 9.5582 | 9.8963 | 8.2461 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1367 | 5038.0474 | 215.9547 |  |  |  |  | 9.5905 | 9.9502 | 8.223 | [7 empty] | -0.0183 | -0.0298 | 0.1114 | 5011.0639 | 0.1956 | 216.432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3289 | -7.2848 | 7.5225 | 7882.826 | 7.4318 | 235.6844 | [5 empty] | 9.6854 | 10.0283 | 8.3549 | [5 empty] | 0.013 | -0.1361 | 5037.5445 | 217.1211 |  |  |  |  | 9.7602 | 10.1017 | 8.3995 | [7 empty] | 0.0377 | -0.1148 | 0.0326 | 5028.6381 | 0.0639 | 217.7648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2384 | -7.4246 | 7.6288 | 7900.2156 | 7.5312 | 236.9685 | [5 empty] | 9.8136 | 10.1613 | 8.4645 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1356 | 5037.051 | 218.2849 |  |  |  |  | 9.7849 | 10.183 | 8.405 | [7 empty] | -0.1236 | -0.0009 | 0.1918 | 5014.3444 | 0.3638 | 218.4734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.252 | -7.4118 | 7.6211 | 7894.3432 | 7.5054 | 237.023 | [5 empty] | 9.9428 | 10.2953 | 8.575 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1351 | 5036.5666 | 219.4462 |  |  |  |  | 9.9064 | 10.3093 | 8.506 | [7 empty] | -0.122 | 0.0036 | 0.1934 | 5012.8258 | 0.3644 | 219.5662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2624 | -7.4756 | 7.6856 | 7895.9257 | 7.5365 | 238.1294 | [5 empty] | 10.073 | 10.4304 | 8.6863 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1345 | 5036.0913 | 220.6049 |  |  |  |  | 10.0805 | 10.4613 | 8.6928 | [7 empty] | -0.0573 | -0.097 | 0.0796 | 5033.256 | 0.1504 | 220.8685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.194 | -7.6277 | 7.8119 | 7922.3809 | 7.6454 | 239.4442 | [5 empty] | 10.2041 | 10.5664 | 8.7984 | [5 empty] | 0.0128 | -0.134 | 5035.6248 | 221.7612 |  |  |  |  | 10.2266 | 10.6373 | 8.8081 | [7 empty] | -0.1257 | -0.0433 | 0.1655 | 5025.5799 | 0.3132 | 222.3594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1978 | -7.6696 | 7.8537 | 7910.0542 | 7.6592 | 240.5878 | [5 empty] | 10.3362 | 10.7034 | 8.9113 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1334 | 5035.1668 | 222.9149 |  |  |  |  | 10.3936 | 10.7788 | 8.9618 | [7 empty] | -0.0358 | -0.1096 | 0.0541 | 5033.6923 | 0.1107 | 223.545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.3027 | -7.7375 | 7.9493 | 7916.1819 | 7.6812 | 242.1733 | [5 empty] | 10.4693 | 10.8415 | 9.0251 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1329 | 5034.7172 | 224.0661 |  |  |  |  | 10.5391 | 10.9563 | 9.0975 | [7 empty] | -0.1221 | -0.0823 | 0.1439 | 5035.0527 | 0.2705 | 225.0152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4281 | -7.8574 | 8.1015 | 7921.4982 | 7.7406 | 244.7855 | [5 empty] | 10.6033 | 10.9805 | 9.1397 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1323 | 5034.2757 | 225.2147 |  |  |  |  | 10.5442 | 10.9602 | 9.1026 | [7 empty] | -0.1185 | -0.0856 | 0.1392 | 5035.5525 | 0.2514 | 225.047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4361 | -7.8922 | 8.1375 | 7909.6092 | 7.7489 | 245.827 | [5 empty] | 10.7383 | 11.1206 | 9.2551 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1318 | 5033.8423 | 226.3609 |  |  |  |  | 10.726 | 11.1183 | 9.2808 | [7 empty] | -0.0403 | -0.1654 | 0.0627 | 5048.1767 | 0.0823 | 226.3422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4499 | -8.0111 | 8.2557 | 7928.2216 | 7.8207 | 247.286 | [5 empty] | 10.8744 | 11.2617 | 9.3714 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1312 | 5033.4166 | 227.5045 |  |  |  |  | 10.7904 | 11.2584 | 9.4164 | [7 empty] | -0.3063 | -0.16 | 0.3202 | 5073.6281 | 0.5048 | 227.4778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.469 | -8.0501 | 8.2991 | 7919.4836 | 7.8313 | 248.3586 | [5 empty] | 11.0113 | 11.4038 | 9.4885 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1307 | 5032.9986 | 228.6456 |  |  |  |  | 11.1804 | 11.5086 | 9.6072 | [7 empty] | 0.2363 | -0.2059 | 0.2361 | 5029.6199 | 0.4161 | 229.4804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4773 | -8.124 | 8.3726 | 7911.2673 | 7.8685 | 249.9424 | [5 empty] | 11.1493 | 11.547 | 9.6065 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1301 | 5032.5881 | 229.7842 |  |  |  |  | 11.2224 | 11.6482 | 9.6242 | [7 empty] | -0.0364 | -0.0281 | 0.1131 | 5011.3587 | 0.2029 | 230.5835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.4847 | -8.1722 | 8.4213 | 7905.2185 | 7.8873 | 251.0132 | [5 empty] | 11.2883 | 11.6911 | 9.7253 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1296 | 5032.1848 | 230.9203 |  |  |  |  | 11.2676 | 11.7426 | 9.7533 | [7 empty] | -0.2289 | -0.0775 | 0.2468 | 5042.8207 | 0.4235 | 231.3236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.5101 | -8.2562 | 8.5096 | 7903.2148 | 7.9309 | 252.6561 | [5 empty] | 11.4282 | 11.8363 | 9.845 | [5 empty] | 0.0123 | -0.129 | 5031.7885 | 232.0539 |  |  |  |  | 11.6065 | 11.9769 | 9.7646 | [7 empty] | 0.2783 | 0.1198 | 0.3643 | 4944.2734 | 0.4481 | 233.142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.5251 | -8.3044 | 8.5606 | 7899.0185 | 7.9491 | 253.7089 | [5 empty] | 11.5692 | 11.9825 | 9.9654 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1285 | 5031.3993 | 233.185 |  |  |  |  | 11.6028 | 11.9725 | 9.7638 | [7 empty] | 0.2784 | 0.1157 | 0.3612 | 4945.2571 | 0.4372 | 233.108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5432 | -8.4003 | 8.6581 | 7901.8548 | 8.0023 | 255.3318 | [5 empty] | 11.7111 | 12.1297 | 10.0868 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1279 | 5031.0168 | 234.3135 |  |  |  |  | 11.8187 | 12.148 | 10.0966 | [7 empty] | 0.3311 | -0.1613 | 0.3207 | 5008.3674 | 0.5195 | 234.4532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5394 | -8.3855 | 8.6433 | 7896.0425 | 7.9758 | 255.2703 | [5 empty] | 11.854 | 12.278 | 10.209 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1274 | 5030.641 | 235.4396 |  |  |  |  | 12.0041 | 12.4049 | 10.3118 | [7 empty] | 0.1099 | -0.137 | 0.0982 | 5023.4529 | 0.175 | 236.3957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5448 | -8.4468 | 8.704 | 7893.4438 | 8.0045 | 256.4312 | [5 empty] | 11.9979 | 12.4272 | 10.332 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1268 | 5030.2716 | 236.5631 |  |  |  |  | 12.0025 | 12.4052 | 10.31 | [7 empty] | 0.1045 | -0.1334 | 0.0926 | 5023.0739 | 0.1496 | 236.3976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.568 | -8.5012 | 8.7634 | 7893.0202 | 8.0265 | 257.5013 | [5 empty] | 12.1427 | 12.5775 | 10.4558 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1263 | 5029.9087 | 237.6841 |  |  |  |  | 12.2025 | 12.6178 | 10.4671 | [7 empty] | 0.097 | -0.1061 | 0.0873 | 5016.9643 | 0.1272 | 237.9829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5734 | -8.5392 | 8.8018 | 7881.2613 | 8.038 | 258.6089 | [5 empty] | 12.2886 | 12.7289 | 10.5806 | [5 empty] | 0.012 | -0.1257 | 5029.5519 | 238.8027 |  |  |  |  | 12.3263 | 12.7577 | 10.4778 | [7 empty] | 0.1186 | 0.0388 | 0.1961 | 4980.413 | 0.2312 | 239.0145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.5848 | -8.5972 | 8.8611 | 7880.2738 | 8.0637 | 259.6911 | [5 empty] | 12.4355 | 12.8812 | 10.7061 | [5 empty] | 0.012 | -0.1252 | 5029.2012 | 239.9187 |  |  |  |  | 12.5412 | 12.984 | 10.6901 | [7 empty] | 0.0921 | 0.0058 | 0.1535 | 4990.8123 | 0.1894 | 240.666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5826 | -8.6336 | 8.8957 | 7870.0588 | 8.0749 | 260.6758 | [5 empty] | 12.5833 | 13.0346 | 10.8325 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1246 | 5028.8564 | 241.0323 |  |  |  |  | 12.6923 | 13.1232 | 10.8378 | [7 empty] | 0.1309 | -0.0452 | 0.143 | 4999.2075 | 0.1827 | 241.6713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.6198 | -8.6933 | 8.9642 | 7861.3035 | 8.0997 | 262.239 | [5 empty] | 12.7322 | 13.189 | 10.9598 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1241 | 5028.5174 | 242.1434 |  |  |  |  | 12.8551 | 13.3232 | 10.9928 | [7 empty] | 0.0333 | -0.0187 | 0.1075 | 5001.9495 | 0.1577 | 243.1011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.6187 | -8.7444 | 9.0132 | 7856.3521 | 8.1215 | 263.2842 | [5 empty] | 12.882 | 13.3445 | 11.0879 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1235 | 5028.1841 | 243.2519 |  |  |  |  | 13.003 | 13.4751 | 11.1434 | [7 empty] | 0.0242 | -0.0527 | 0.0719 | 5010.5601 | 0.1182 | 244.1759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6295 | -8.828 | 9.0969 | 7854.7532 | 8.1661 | 264.822 | [5 empty] | 13.0329 | 13.501 | 11.2169 | [5 empty] | 0.0117 | -0.123 | 5027.8564 | 244.358 |  |  |  |  | 13.0025 | 13.4726 | 11.1443 | [7 empty] | 0.0291 | -0.0574 | 0.0678 | 5011.2083 | 0.0863 | 244.1584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6399 | -8.8658 | 9.1365 | 7845.0231 | 8.1774 | 265.9012 | [5 empty] | 13.1847 | 13.6585 | 11.3467 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1225 | 5027.5341 | 245.4617 |  |  |  |  | 13.1762 | 13.6734 | 11.3066 | [7 empty] | -0.0364 | -0.0442 | 0.0918 | 5013.956 | 0.1527 | 245.5658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6575 | -8.9517 | 9.2244 | 7847.661 | 8.2231 | 267.3504 | [5 empty] | 13.3376 | 13.817 | 11.4774 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1219 | 5027.2171 | 246.5628 |  |  |  |  | 13.3294 | 13.8291 | 11.4731 | [7 empty] | -0.0471 | -0.0949 | 0.0646 | 5026.2927 | 0.1097 | 246.6462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6788 | -8.9977 | 9.2751 | 7843.0882 | 8.2394 | 268.4337 | [5 empty] | 13.4914 | 13.9766 | 11.6089 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1214 | 5026.9054 | 247.6615 |  |  |  |  | 13.5485 | 14.0587 | 11.7167 | [7 empty] | -0.0844 | -0.1632 | 0.1047 | 5044.6954 | 0.1423 | 248.2231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6838 | -9.0586 | 9.3353 | 7830.425 | 8.2688 | 269.9971 | [5 empty] | 13.6463 | 14.1373 | 11.7413 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1209 | 5026.5987 | 248.7578 |  |  |  |  | 13.6915 | 14.2059 | 11.8542 | [7 empty] | -0.0892 | -0.1839 | 0.1188 | 5049.4788 | 0.1488 | 249.2233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.7011 | -9.1258 | 9.4051 | 7836.9445 | 8.3002 | 270.968 | [5 empty] | 13.8021 | 14.2989 | 11.8745 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1203 | 5026.2971 | 249.8515 |  |  |  |  | 13.9147 | 14.4376 | 12.0617 | [7 empty] | -0.0979 | -0.2038 | 0.1376 | 5054.1618 | 0.177 | 250.7821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.7139 | -9.2885 | 9.5652 | 7878.826 | 8.3993 | 272.0815 | [5 empty] | 13.959 | 14.4616 | 12.0086 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1198 | 5026.0003 | 250.9428 |  |  |  |  | 13.9735 | 14.5565 | 12.224 | [7 empty] | -0.3165 | -0.2611 | 0.3571 | 5085.6058 | 0.4574 | 251.5746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.7151 | -9.2936 | 9.5709 | 7881.1376 | 8.3868 | 272.0821 | [5 empty] | 14.1168 | 14.6254 | 12.1436 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1193 | 5025.7083 | 252.0317 |  |  |  |  | 13.9739 | 14.5582 | 12.2321 | [7 empty] | -0.3242 | -0.2691 | 0.3675 | 5088.0465 | 0.4666 | 251.5862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.7233 | -9.3371 | 9.6155 | 7873.0672 | 8.4023 | 273.176 | [5 empty] | 14.2757 | 14.7902 | 12.2794 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1187 | 5025.421 | 253.1181 |  |  |  |  | 14.5378 | 14.9001 | 12.4282 | [7 empty] | 0.4895 | -0.2573 | 0.4979 | 5014.7265 | 0.788 | 253.8372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7464 | -9.4888 | 9.768 | 7911.0934 | 8.492 | 274.3031 | [5 empty] | 14.4355 | 14.956 | 12.4161 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1182 | 5025.1383 | 254.2021 |  |  |  |  | 14.5736 | 15.0112 | 12.4402 | [7 empty] | 0.2995 | -0.1268 | 0.2883 | 5002.6272 | 0.4294 | 254.5603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7571 | -9.5453 | 9.8256 | 7909.9297 | 8.5161 | 275.3404 | [5 empty] | 14.5964 | 15.1229 | 12.5536 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1177 | 5024.8601 | 255.2836 |  |  |  |  | 14.6008 | 15.1219 | 12.4451 | [7 empty] | 0.0865 | 0.0152 | 0.1527 | 4990.1853 | 0.172 | 255.2771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7686 | -9.5177 | 9.8029 | 7862.0568 | 8.4831 | 276.8895 | [5 empty] | 14.7583 | 15.2909 | 12.692 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1172 | 5024.5863 | 256.3628 |  |  |  |  | 14.9522 | 15.3539 | 12.6016 | [7 empty] | 0.518 | 0.0053 | 0.5214 | 4956.7595 | 0.6927 | 256.7652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7734 | -9.5617 | 9.8469 | 7855.5779 | 8.4994 | 277.9154 | [5 empty] | 14.9212 | 15.4598 | 12.8313 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1166 | 5024.3168 | 257.4394 |  |  |  |  | 15.1796 | 15.5974 | 12.9833 | [7 empty] | 0.394 | -0.216 | 0.3955 | 5013.5117 | 0.6192 | 258.3094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7861 | -9.5534 | 9.8431 | 7820.6679 | 8.4801 | 279.316 | [5 empty] | 15.0851 | 15.6299 | 12.9714 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1161 | 5024.0515 | 258.5137 |  |  |  |  | 15.2081 | 15.7051 | 12.992 | [7 empty] | 0.1947 | -0.0856 | 0.1861 | 5002.5546 | 0.2585 | 258.9859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.8093 | -9.7391 | 10.0283 | 7844.622 | 8.5958 | 281.5293 | [5 empty] | 15.25 | 15.8009 | 13.1124 | [5 empty] | 0.011 | -0.1156 | 5023.7904 | 259.5856 |  |  |  |  | 15.4083 | 15.9335 | 13.2262 | [7 empty] | 0.1059 | -0.1333 | 0.0965 | 5019.6395 | 0.1627 | 260.4098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.8107 | -9.7484 | 10.0381 | 7849.8861 | 8.585 | 281.4693 | [5 empty] | 15.4159 | 15.9731 | 13.2543 | [5 empty] | 0.011 | -0.1151 | 5023.5334 | 260.655 |  |  |  |  | 15.6181 | 16.1183 | 13.3763 | [7 empty] | 0.2068 | -0.1428 | 0.1978 | 5013.3102 | 0.3074 | 261.5507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.8166 | -9.8111 | 10.1004 | 7851.0164 | 8.6139 | 282.4933 | [5 empty] | 15.5829 | 16.1463 | 13.397 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1146 | 5023.2802 | 261.7221 |  |  |  |  | 15.6194 | 16.1223 | 13.3841 | [7 empty] | 0.1962 | -0.1472 | 0.1882 | 5015.0676 | 0.2874 | 261.5751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.841 | -9.962 | 10.2526 | 7886.3261 | 8.701 | 283.6327 | [5 empty] | 15.7508 | 16.3205 | 13.5406 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1141 | 5023.031 | 262.7867 |  |  |  |  | 15.7799 | 16.3369 | 13.3997 | [7 empty] | 0.1334 | 0.0688 | 0.2202 | 4976.0988 | 0.2404 | 262.8867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8472 | -10.0108 | 10.3017 | 7880.9624 | 8.7204 | 284.6929 | [5 empty] | 15.9198 | 16.4958 | 13.685 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1135 | 5022.7857 | 263.849 |  |  |  |  | 16.0187 | 16.536 | 13.6327 | [7 empty] | 0.2443 | -0.0342 | 0.2466 | 4988.2016 | 0.3127 | 264.0912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8542 | -10.1048 | 10.3944 | 7880.1657 | 8.7721 | 286.3053 | [5 empty] | 16.0898 | 16.6721 | 13.8304 | [5 empty] | 0.0108 | -0.113 | 5022.544 | 264.9088 |  |  |  |  | 16.1022 | 16.7241 | 13.8008 | [7 empty] | -0.0695 | -0.0103 | 0.1304 | 5008.1822 | 0.21 | 265.2193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.888 | -10.2369 | 10.5312 | 7874.316 | 8.8516 | 288.9093 | [5 empty] | 16.2608 | 16.8495 | 13.9766 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1125 | 5022.3061 | 265.9663 |  |  |  |  | 16.268 | 16.8833 | 14.0415 | [7 empty] | -0.0871 | -0.1469 | 0.1037 | 5036.8685 | 0.1321 | 266.1665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.9005 | -10.2804 | 10.5769 | 7866.1718 | 8.8675 | 290.0448 | [5 empty] | 16.4328 | 17.028 | 14.1237 | [5 empty] | 0.0107 | -0.112 | 5022.0717 | 267.0214 |  |  |  |  | 16.4108 | 17.0487 | 14.0542 | [7 empty] | -0.075 | 0.0084 | 0.1478 | 5004.8001 | 0.2335 | 267.1431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.9074 | -10.363 | 10.6587 | 7874.0033 | 8.9091 | 291.0908 | [5 empty] | 16.6059 | 17.2075 | 14.2716 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1115 | 5021.8408 | 268.0741 |  |  |  |  | 16.5951 | 17.2282 | 14.2258 | [7 empty] | -0.0522 | -0.0243 | 0.1075 | 5009.4627 | 0.1697 | 268.195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.9183 | -10.3977 | 10.6955 | 7864.3129 | 8.919 | 292.1419 | [5 empty] | 16.7799 | 17.3881 | 14.4204 | [5 empty] | 0.0106 | -0.111 | 5021.6135 | 269.1245 |  |  |  |  | 16.7782 | 17.4097 | 14.471 | [7 empty] | -0.0756 | -0.1409 | 0.0912 | 5034.1368 | 0.1151 | 269.2499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.9203 | -10.4151 | 10.7133 | 7846.4748 | 8.9188 | 293.2263 | [5 empty] | 16.955 | 17.5697 | 14.5701 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1105 | 5021.3895 | 270.1725 |  |  |  |  | 16.9562 | 17.5915 | 14.6309 | [7 empty] | -0.0718 | -0.1533 | 0.0928 | 5036.0629 | 0.11 | 270.2975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.9281 | -10.4265 | 10.7268 | 7852.097 | 8.9076 | 293.2075 | [5 empty] | 17.1311 | 17.7524 | 14.7207 | [5 empty] | 0.0105 | -0.11 | 5021.1688 | 271.2182 |  |  |  |  | 17.2296 | 17.8687 | 14.8967 | [7 empty] | -0.0712 | -0.1985 | 0.1204 | 5044.4883 | 0.1392 | 271.8794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.935 | -10.4671 | 10.7682 | 7844.6243 | 8.9217 | 294.242 | [5 empty] | 17.3083 | 17.9362 | 14.8721 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1095 | 5020.9514 | 272.2615 |  |  |  |  | 17.4089 | 18.0547 | 15.0539 | [7 empty] | -0.0732 | -0.2021 | 0.1248 | 5045.0703 | 0.1433 | 272.9304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9511 | -10.6371 | 10.9366 | 7883.7636 | 9.0194 | 295.3602 | [5 empty] | 17.4864 | 18.121 | 15.0244 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1091 | 5020.7372 | 273.3025 |  |  |  |  | 17.4053 | 18.0477 | 15.0486 | [7 empty] | -0.0637 | -0.204 | 0.1204 | 5044.7131 | 0.1316 | 272.8909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9661 | -10.6885 | 10.9906 | 7880.9501 | 9.0396 | 296.4007 | [5 empty] | 17.6656 | 18.3069 | 15.1776 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1086 | 5020.5261 | 274.3411 |  |  |  |  | 17.674 | 18.3209 | 15.3049 | [7 empty] | -0.0628 | -0.241 | 0.1513 | 5051.3702 | 0.1609 | 274.4192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9822 | -10.8758 | 11.1758 | 7929.2217 | 9.1467 | 297.3812 | [5 empty] | 17.8458 | 18.4938 | 15.3317 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1081 | 5020.3182 | 275.3775 |  |  |  |  | 17.7134 | 18.4477 | 15.3221 | [7 empty] | -0.2682 | -0.107 | 0.2785 | 5040.9029 | 0.3924 | 275.1229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.992 | -10.9182 | 11.2197 | 7922.3706 | 9.1614 | 298.4114 | [5 empty] | 18.0271 | 18.6818 | 15.4867 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1076 | 5020.1132 | 276.4115 |  |  |  |  | 18.2647 | 18.794 | 15.5082 | [7 empty] | 0.4313 | -0.0754 | 0.4222 | 4983.1081 | 0.5694 | 277.0245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -3.0006 | -10.8741 | 11.18 | 7873.0848 | 9.1242 | 299.9441 | [5 empty] | 18.2093 | 18.8709 | 15.6425 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1071 | 5019.9112 | 277.4431 |  |  |  |  | 18.3358 | 18.9365 | 15.6896 | [7 empty] | 0.2017 | -0.1232 | 0.1922 | 5008.8457 | 0.2756 | 277.7989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -3.0054 | -10.9199 | 11.2259 | 7867.2551 | 9.142 | 300.9733 | [5 empty] | 18.3926 | 19.0611 | 15.7992 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1066 | 5019.7122 | 278.4725 |  |  |  |  | 18.3751 | 19.0696 | 15.6954 | [7 empty] | -0.0117 | 0.0301 | 0.1385 | 4995.9293 | 0.1871 | 278.5185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -3.0024 | -10.898 | 11.2044 | 7826.5434 | 9.1209 | 302.4736 | [5 empty] | 18.577 | 19.2523 | 15.9568 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1062 | 5019.5159 | 279.4996 |  |  |  |  | 18.8087 | 19.3684 | 15.8812 | [7 empty] | 0.4466 | 0.0437 | 0.4615 | 4960.5909 | 0.5587 | 280.1196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -3.0219 | -10.9513 | 11.2615 | 7824.9708 | 9.1422 | 303.5246 | [5 empty] | 18.7623 | 19.4446 | 16.1153 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1057 | 5019.3225 | 280.5244 |  |  |  |  | 18.8026 | 19.3665 | 15.8836 | [7 empty] | 0.4323 | 0.0407 | 0.4469 | 4962.1558 | 0.5394 | 280.1095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0327 | -11.0059 | 11.3174 | 7822.329 | 9.1655 | 304.596 | [5 empty] | 18.9487 | 19.6379 | 16.2746 | [5 empty] | 0.01 | -0.1052 | 5019.1318 | 281.5468 |  |  |  |  | 19.0441 | 19.6389 | 16.2418 | [7 empty] | 0.3029 | -0.1027 | 0.2928 | 4997.6955 | 0.4003 | 281.5521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0439 | -11.055 | 11.3681 | 7819.1002 | 9.1848 | 305.6078 | [5 empty] | 19.1361 | 19.8324 | 16.4349 | [5 empty] | 0.01 | -0.1047 | 5018.9438 | 282.567 |  |  |  |  | 19.0855 | 19.7713 | 16.2518 | [7 empty] | 0.0983 | 0.0418 | 0.1711 | 4986.0896 | 0.1808 | 282.2476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0455 | -11.1149 | 11.4267 | 7817.0107 | 9.2125 | 306.6865 | [5 empty] | 19.3246 | 20.0279 | 16.596 | [5 empty] | 0.01 | -0.1043 | 5018.7585 | 283.585 |  |  |  |  | 19.3076 | 20.0377 | 16.5206 | [7 empty] | -0.0268 | -0.0007 | 0.1099 | 5002.6606 | 0.1561 | 283.6359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0593 | -11.1696 | 11.4836 | 7815.8367 | 9.2352 | 307.7074 | [5 empty] | 19.5141 | 20.2245 | 16.758 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1038 | 5018.5757 | 284.6006 |  |  |  |  | 19.5752 | 20.2716 | 16.7286 | [7 empty] | 0.0877 | -0.0333 | 0.105 | 5000.4525 | 0.112 | 284.8431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0691 | -11.2954 | 11.6079 | 7836.8634 | 9.3031 | 308.7899 | [5 empty] | 19.7046 | 20.4221 | 16.9209 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1034 | 5018.3956 | 285.614 |  |  |  |  | 19.7486 | 20.4756 | 16.7445 | [7 empty] | 0.0932 | 0.1449 | 0.2618 | 4968.5479 | 0.2881 | 285.8868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0804 | -11.2918 | 11.6078 | 7835.6775 | 9.2821 | 308.852 | [5 empty] | 19.8962 | 20.6208 | 17.0847 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1029 | 5018.2179 | 286.6251 |  |  |  |  | 20.0566 | 20.7193 | 17.2133 | [7 empty] | 0.1746 | -0.1792 | 0.1816 | 5020.2565 | 0.2765 | 287.1231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0862 | -11.3294 | 11.646 | 7827.1612 | 9.2951 | 309.8964 | [5 empty] | 20.0888 | 20.8207 | 17.2494 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1024 | 5018.0427 | 287.634 |  |  |  |  | 20.1051 | 20.8712 | 17.2322 | [7 empty] | -0.055 | -0.0255 | 0.1006 | 5008.9313 | 0.1543 | 287.8882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0977 | -11.4939 | 11.8081 | 7864.3934 | 9.3851 | 310.823 | [5 empty] | 20.2825 | 21.0215 | 17.4149 | [5 empty] | 0.0097 | -0.102 | 5017.8699 | 288.6407 |  |  |  |  | 20.3305 | 21.0829 | 17.4946 | [7 empty] | -0.0355 | -0.1297 | 0.0531 | 5025.8333 | 0.064 | 288.9466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.1043 | -11.5587 | 11.8728 | 7865.8921 | 9.4143 | 311.8207 | [5 empty] | 20.4772 | 21.2235 | 17.5814 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1015 | 5017.6995 | 289.6451 |  |  |  |  | 20.4941 | 21.2816 | 17.5048 | [7 empty] | -0.0428 | 0.049 | 0.1594 | 4995.0613 | 0.2241 | 289.9328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.1218 | -11.6298 | 11.9465 | 7860.1609 | 9.4502 | 313.3226 | [5 empty] | 20.6729 | 21.4266 | 17.7487 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1011 | 5017.5315 | 290.6472 |  |  |  |  | 20.6954 | 21.4852 | 17.6982 | [7 empty] | -0.0402 | 0.019 | 0.13 | 5000.0802 | 0.1861 | 290.9353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1336 | -11.687 | 12.0051 | 7859.2946 | 9.4743 | 314.3376 | [5 empty] | 20.8697 | 21.6307 | 17.9169 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1006 | 5017.3656 | 291.6472 |  |  |  |  | 20.9048 | 21.6803 | 17.9679 | [7 empty] | -0.0306 | -0.1069 | 0.0407 | 5021.1471 | 0.0562 | 291.8891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1357 | -11.7599 | 12.0765 | 7853.8745 | 9.5126 | 315.767 | [5 empty] | 21.0675 | 21.8359 | 18.0861 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1002 | 5017.2021 | 292.6449 |  |  |  |  | 21.1253 | 21.8975 | 18.1532 | [7 empty] | -0.0024 | -0.1171 | 0.0207 | 5020.8895 | 0.0334 | 292.9431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1483 | -11.8016 | 12.1205 | 7848.6666 | 9.527 | 316.7524 | [5 empty] | 21.2663 | 22.0422 | 18.2561 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0997 | 5017.0408 | 293.6404 |  |  |  |  | 21.3815 | 22.1981 | 18.4587 | [7 empty] | -0.1222 | -0.1664 | 0.1476 | 5037.1925 | 0.1775 | 294.3878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.1621 | -11.8552 | 12.1762 | 7846.5606 | 9.5489 | 317.7829 | [5 empty] | 21.4662 | 22.2496 | 18.427 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0993 | 5016.8817 | 294.6337 |  |  |  |  | 21.5866 | 22.4061 | 18.6582 | [7 empty] | -0.1216 | -0.1972 | 0.1636 | 5042.2224 | 0.1834 | 295.3787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.168 | -11.9081 | 12.2293 | 7844.6521 | 9.5707 | 318.7477 | [5 empty] | 21.6672 | 22.458 | 18.5988 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0989 | 5016.7247 | 295.6248 |  |  |  |  | 21.5871 | 22.4105 | 18.661 | [7 empty] | -0.1316 | -0.195 | 0.1707 | 5042.5084 | 0.1823 | 295.3997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1693 | -11.9507 | 12.2711 | 7839.0841 | 9.5867 | 319.7027 | [5 empty] | 21.8692 | 22.6676 | 18.7715 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0984 | 5016.5698 | 296.6138 |  |  |  |  | 21.8415 | 22.7121 | 18.9504 | [7 empty] | -0.2494 | -0.2242 | 0.2877 | 5054.9746 | 0.3214 | 296.823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1875 | -12.0245 | 12.3476 | 7843.5458 | 9.6205 | 320.7527 | [5 empty] | 22.0722 | 22.8782 | 18.9451 | [5 empty] | 0.0094 | -0.098 | 5016.4169 | 297.6005 |  |  |  |  | 21.8784 | 22.8489 | 18.9621 | [7 empty] | -0.4636 | -0.0832 | 0.4732 | 5045.1014 | 0.635 | 297.4639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.185 | -12.0299 | 12.3525 | 7845.8554 | 9.6055 | 320.709 | [5 empty] | 22.2763 | 23.0899 | 19.1196 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0975 | 5016.2661 | 298.5851 |  |  |  |  | 22.6078 | 23.3026 | 19.1586 | [7 empty] | 0.4151 | 0.0016 | 0.4177 | 4973.5154 | 0.5086 | 299.5666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1951 | -12.0936 | 12.4171 | 7838.028 | 9.6377 | 322.1598 | [5 empty] | 22.4815 | 23.3027 | 19.295 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0971 | 5016.1173 | 299.5675 |  |  |  |  | 22.5991 | 23.2927 | 19.1569 | [7 empty] | 0.4143 | -0.0053 | 0.4153 | 4974.6989 | 0.5018 | 299.5215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.2094 | -12.1243 | 12.4508 | 7829.1797 | 9.6456 | 323.1661 | [5 empty] | 22.6876 | 23.5166 | 19.4712 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0967 | 5015.9704 | 300.5477 |  |  |  |  | 22.7536 | 23.6242 | 19.4906 | [7 empty] | -0.0617 | -0.011 | 0.1113 | 5006.418 | 0.1698 | 301.0378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.2055 | -12.1689 | 12.4933 | 7813.108 | 9.6688 | 324.6622 | [5 empty] | 22.8949 | 23.7316 | 19.6484 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0963 | 5015.8255 | 301.5257 |  |  |  |  | 22.9566 | 23.8458 | 19.6678 | [7 empty] | -0.0876 | -0.0016 | 0.1354 | 5006.5245 | 0.2063 | 302.0421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.2216 | -12.1987 | 12.5266 | 7804.0156 | 9.6766 | 325.6887 | [5 empty] | 23.1032 | 23.9477 | 19.8265 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0958 | 5015.6824 | 302.5017 |  |  |  |  | 22.9573 | 23.8458 | 19.6699 | [7 empty] | -0.0869 | -0.0039 | 0.133 | 5006.8562 | 0.2016 | 302.0425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.229 | -12.2869 | 12.6142 | 7796.6944 | 9.7285 | 327.5042 | [5 empty] | 23.3125 | 24.1649 | 20.0055 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0954 | 5015.5412 | 303.4754 |  |  |  |  | 23.4787 | 24.2066 | 20.0069 | [7 empty] | 0.3606 | -0.1047 | 0.3516 | 4994.6794 | 0.4628 | 303.6615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.2524 | -12.3466 | 12.6783 | 7799.9737 | 9.752 | 328.4104 | [5 empty] | 23.5229 | 24.3831 | 20.1854 | [5 empty] | 0.0091 | -0.095 | 5015.4018 | 304.4471 |  |  |  |  | 23.5649 | 24.3824 | 20.2185 | [7 empty] | 0.1077 | -0.1443 | 0.1103 | 5017.1196 | 0.1609 | 304.4439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2552 | -12.4024 | 12.7333 | 7799.4591 | 9.7756 | 329.334 | [5 empty] | 23.7344 | 24.6025 | 20.3662 | [5 empty] | 0.009 | -0.0946 | 5015.2643 | 305.4166 |  |  |  |  | 23.7847 | 24.6051 | 20.431 | [7 empty] | 0.1082 | -0.1751 | 0.1277 | 5021.974 | 0.1877 | 305.4282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2757 | -12.4671 | 12.8015 | 7795.0573 | 9.8076 | 330.699 | [5 empty] | 23.9469 | 24.823 | 20.5479 | [5 empty] | 0.009 | -0.0942 | 5015.1285 | 306.3839 |  |  |  |  | 24.0695 | 24.8406 | 20.6359 | [7 empty] | 0.2558 | -0.205 | 0.2705 | 5017.3829 | 0.389 | 306.4612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2712 | -12.5142 | 12.8462 | 7790.4091 | 9.8274 | 331.6605 | [5 empty] | 24.1605 | 25.0445 | 20.7304 | [5 empty] | 0.009 | -0.0937 | 5014.9944 | 307.3492 |  |  |  |  | 24.278 | 25.13 | 20.6449 | [7 empty] | 0.1693 | 0.0531 | 0.2174 | 4981.7492 | 0.2191 | 307.7198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.283 | -12.5814 | 12.9146 | 7786.403 | 9.8618 | 332.9973 | [5 empty] | 24.3751 | 25.2672 | 20.9139 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0933 | 5014.8621 | 308.3123 |  |  |  |  | 24.6178 | 25.4084 | 21.0576 | [7 empty] | 0.2757 | -0.1564 | 0.2741 | 5008.2516 | 0.383 | 308.9199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2846 | -12.5875 | 12.9214 | 7787.8458 | 9.8459 | 333.0276 | [5 empty] | 24.5908 | 25.4909 | 21.0983 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0929 | 5014.7313 | 309.2734 |  |  |  |  | 24.6223 | 25.411 | 21.0621 | [7 empty] | 0.2802 | -0.1596 | 0.2793 | 5008.4732 | 0.3883 | 308.9307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.2986 | -12.6443 | 12.9802 | 7788.9321 | 9.8687 | 333.9417 | [5 empty] | 24.8075 | 25.7158 | 21.2836 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0925 | 5014.6023 | 310.2323 |  |  |  |  | 24.8866 | 25.7333 | 21.3559 | [7 empty] | 0.1458 | -0.1714 | 0.158 | 5018.5562 | 0.2289 | 310.3067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.327 | -12.8684 | 13.2046 | 7821.3801 | 9.9992 | 335.8923 | [5 empty] | 25.0253 | 25.9417 | 21.4699 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0921 | 5014.4749 | 311.1892 |  |  |  |  | 25.0526 | 25.9294 | 21.3637 | [7 empty] | 0.1515 | -0.009 | 0.1651 | 4992.7871 | 0.174 | 311.1373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3376 | -13.0522 | 13.3855 | 7860.6491 | 10.0941 | 336.7483 | [5 empty] | 25.2442 | 26.1687 | 21.657 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0917 | 5014.3492 | 312.1439 |  |  |  |  | 25.2647 | 26.1416 | 21.5708 | [7 empty] | 0.1566 | -0.0436 | 0.1555 | 4997.8753 | 0.1782 | 312.0302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.339 | -13.0449 | 13.3792 | 7857.2778 | 10.0712 | 336.818 | [5 empty] | 25.4641 | 26.3969 | 21.845 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0913 | 5014.225 | 313.0966 |  |  |  |  | 25.4978 | 26.3809 | 21.8905 | [7 empty] | 0.1101 | -0.1659 | 0.1259 | 5019.6321 | 0.1825 | 313.0299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3379 | -13.1052 | 13.4377 | 7857.6062 | 10.0974 | 337.7238 | [5 empty] | 25.6851 | 26.6261 | 22.0339 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0909 | 5014.1022 | 314.0473 |  |  |  |  | 25.7639 | 26.7646 | 22.1295 | [7 empty] | -0.1233 | -0.0544 | 0.1369 | 5016.4045 | 0.1981 | 314.6181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.4716 | -13.0568 | 13.4253 | 7831.641 | 10.0523 | 339.071 | [5 empty] | 25.9071 | 26.8565 | 22.2238 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0905 | 5013.9811 | 314.9958 |  |  |  |  | 25.7709 | 26.7679 | 22.1336 | [7 empty] | -0.1139 | -0.0571 | 0.127 | 5016.25 | 0.1801 | 314.6317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.4617 | -13.0991 | 13.4639 | 7825.682 | 10.0694 | 339.9864 | [5 empty] | 26.1303 | 27.0879 | 22.4145 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0901 | 5013.8615 | 315.9423 |  |  |  |  | 26.1004 | 27.1189 | 22.451 | [7 empty] | -0.1477 | -0.0813 | 0.1566 | 5021.8653 | 0.2059 | 316.0684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5876 | -13.0708 | 13.47 | 7807.4898 | 10.037 | 341.2128 | [5 empty] | 26.3544 | 27.3205 | 22.6062 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0897 | 5013.7432 | 316.8868 |  |  |  |  | 26.3272 | 27.3594 | 22.6803 | [7 empty] | -0.1728 | -0.1096 | 0.1825 | 5027.5685 | 0.226 | 317.0442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5955 | -13.1312 | 13.5307 | 7808.4748 | 10.0627 | 342.139 | [5 empty] | 26.5797 | 27.5542 | 22.7988 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0894 | 5013.6266 | 317.8292 |  |  |  |  | 26.6709 | 27.7185 | 23.0094 | [7 empty] | -0.1917 | -0.1403 | 0.2066 | 5033.1405 | 0.2485 | 318.4882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.482 | -13.1641 | 13.533 | 7787.2742 | 10.0865 | 343.1753 | [5 empty] | 26.806 | 27.7889 | 22.9922 | [5 empty] | 0.0085 | -0.089 | 5013.5113 | 318.7695 |  |  |  |  | 26.6783 | 27.7276 | 23.0104 | [7 empty] | -0.1925 | -0.1335 | 0.2059 | 5032.1564 | 0.244 | 318.5246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4892 | -13.216 | 13.5853 | 7786.0812 | 10.1073 | 344.0853 | [5 empty] | 27.0334 | 28.0248 | 23.1866 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0886 | 5013.3973 | 319.7078 |  |  |  |  | 27.3372 | 28.1541 | 23.2391 | [7 empty] | 0.4781 | -0.0938 | 0.4697 | 4986.6578 | 0.5955 | 320.2195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3906 | -13.2518 | 13.5954 | 7766.0609 | 10.1335 | 345.2038 | [5 empty] | 27.2618 | 28.2618 | 23.382 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0882 | 5013.2848 | 320.6442 |  |  |  |  | 27.4552 | 28.3432 | 23.591 | [7 empty] | 0.2359 | -0.2612 | 0.2857 | 5025.7797 | 0.4069 | 320.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.3948 | -13.3064 | 13.6496 | 7765.6168 | 10.1561 | 346.101 | [5 empty] | 27.4913 | 28.4999 | 23.5782 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0878 | 5013.1736 | 321.5784 |  |  |  |  | 27.494 | 28.4856 | 23.5992 | [7 empty] | 0.0357 | -0.1246 | 0.0458 | 5017.0481 | 0.0643 | 321.5226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.4121 | -13.4767 | 13.8192 | 7797.2974 | 10.243 | 347.0775 | [5 empty] | 27.7219 | 28.7391 | 23.7753 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0874 | 5013.0638 | 322.5107 |  |  |  |  | 27.7927 | 28.8854 | 23.8726 | [7 empty] | -0.1554 | -0.0427 | 0.1698 | 5015.904 | 0.2388 | 323.0776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.4206 | -13.5232 | 13.8668 | 7794.5391 | 10.2607 | 347.9934 | [5 empty] | 27.9536 | 28.9794 | 23.9734 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0871 | 5012.9554 | 323.441 |  |  |  |  | 27.7975 | 28.8925 | 23.8726 | [7 empty] | -0.1581 | -0.0365 | 0.1739 | 5015.1412 | 0.2418 | 323.1052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4407 | -13.7412 | 14.0834 | 7838.7794 | 10.3738 | 349.0179 | [5 empty] | 28.1863 | 29.2209 | 24.1724 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0867 | 5012.8481 | 324.3693 |  |  |  |  | 28.3692 | 29.3429 | 24.1956 | [7 empty] | 0.1995 | -0.034 | 0.1984 | 4994.187 | 0.23 | 324.836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4428 | -13.7815 | 14.1233 | 7833.8413 | 10.3884 | 349.911 | [5 empty] | 28.4201 | 29.4634 | 24.3722 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0863 | 5012.7422 | 325.2955 |  |  |  |  | 28.468 | 29.5249 | 24.468 | [7 empty] | -0.0379 | -0.1251 | 0.0603 | 5021.0268 | 0.0628 | 325.5295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4528 | -13.828 | 14.1712 | 7829.4383 | 10.4071 | 350.9137 | [5 empty] | 28.655 | 29.7071 | 24.5731 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0859 | 5012.6375 | 326.2198 |  |  |  |  | 28.7269 | 29.8454 | 24.6837 | [7 empty] | -0.1397 | -0.0633 | 0.1497 | 5017.7352 | 0.2045 | 326.7419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4701 | -13.8582 | 14.205 | 7823.4148 | 10.4143 | 351.7972 | [5 empty] | 28.8909 | 29.9518 | 24.7748 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0856 | 5012.5342 | 327.1422 |  |  |  |  | 29.0129 | 30.1188 | 24.7123 | [7 empty] | -0.0061 | 0.114 | 0.2001 | 4984.6514 | 0.2441 | 327.7679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4745 | -13.8913 | 14.2385 | 7816.1898 | 10.4253 | 352.7243 | [5 empty] | 29.128 | 30.1977 | 24.9774 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0852 | 5012.4319 | 328.0625 |  |  |  |  | 29.0148 | 30.1226 | 24.7289 | [7 empty] | -0.0157 | 0.1019 | 0.1886 | 4986.9329 | 0.2291 | 327.782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4833 | -13.9166 | 14.2656 | 7805.8184 | 10.4329 | 353.736 | [5 empty] | 29.3661 | 30.4447 | 25.181 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0848 | 5012.3309 | 328.9809 |  |  |  |  | 29.244 | 30.3459 | 24.9342 | [7 empty] | 0.0095 | 0.0774 | 0.1622 | 4989.0605 | 0.1886 | 328.6143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.6049 | -13.9575 | 14.3357 | 7804.5153 | 10.442 | 355.0888 | [5 empty] | 29.6052 | 30.6928 | 25.3855 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0845 | 5012.2311 | 329.8973 |  |  |  |  | 29.583 | 30.6455 | 25.2024 | [7 empty] | 0.1214 | 0.0419 | 0.1697 | 4987.9192 | 0.1611 | 329.7231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5973 | -13.9581 | 14.3348 | 7803.6615 | 10.4229 | 355.1054 | [5 empty] | 29.8455 | 30.9421 | 25.5909 | [5 empty] | 0.008 | -0.0841 | 5012.1324 | 330.8118 |  |  |  |  | 29.8316 | 30.8966 | 25.4248 | [7 empty] | 0.1307 | 0.0253 | 0.1644 | 4989.8008 | 0.1583 | 330.6452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.6035 | -14.0041 | 14.3813 | 7800.4133 | 10.4408 | 356.0225 | [5 empty] | 30.0868 | 31.1924 | 25.7972 | [5 empty] | 0.008 | -0.0838 | 5012.0349 | 331.7243 |  |  |  |  | 30.1118 | 31.1544 | 25.8121 | [7 empty] | 0.1364 | -0.1452 | 0.1424 | 5013.6118 | 0.1976 | 331.586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.7259 | -14.1416 | 14.5456 | 7812.8625 | 10.5138 | 358.0639 | [5 empty] | 30.3292 | 31.4439 | 26.0045 | [5 empty] | 0.008 | -0.0834 | 5011.9385 | 332.6349 |  |  |  |  | 30.384 | 31.4982 | 26.0409 | [7 empty] | 0.017 | -0.0765 | 0.0114 | 5010.451 | 0.0221 | 332.8307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6335 | -14.2991 | 14.675 | 7828.5615 | 10.6033 | 359.0599 | [5 empty] | 30.5727 | 31.6965 | 26.2126 | [5 empty] | 0.0079 | -0.083 | 5011.8433 | 333.5435 |  |  |  |  | 30.674 | 31.781 | 26.4327 | [7 empty] | -0.0041 | -0.2258 | 0.1433 | 5032.5561 | 0.1586 | 333.8463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6507 | -14.345 | 14.7241 | 7826.6942 | 10.6195 | 359.9474 | [5 empty] | 30.8173 | 31.9502 | 26.4217 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0827 | 5011.7491 | 334.4502 |  |  |  |  | 30.7962 | 32.0552 | 26.6878 | [7 empty] | -0.3489 | -0.2084 | 0.3783 | 5048.9283 | 0.4128 | 334.8238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5505 | -14.4969 | 14.8473 | 7839.5919 | 10.7077 | 360.9655 | [5 empty] | 31.0629 | 32.205 | 26.6318 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0823 | 5011.656 | 335.355 |  |  |  |  | 30.7932 | 32.0595 | 26.6832 | [7 empty] | -0.3626 | -0.1988 | 0.3883 | 5048.3277 | 0.4309 | 334.8389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5513 | -14.4943 | 14.8452 | 7839.0694 | 10.6854 | 360.9594 | [5 empty] | 31.3097 | 32.461 | 26.8427 | [5 empty] | 0.0078 | -0.082 | 5011.564 | 336.2579 |  |  |  |  | 31.5898 | 32.5549 | 27.0694 | [7 empty] | 0.392 | -0.2731 | 0.4291 | 5017.1521 | 0.5854 | 336.5875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5689 | -14.6336 | 14.985 | 7845.8231 | 10.766 | 362.7535 | [5 empty] | 31.5575 | 32.7181 | 27.0546 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0816 | 5011.473 | 337.1589 |  |  |  |  | 31.6392 | 32.7251 | 27.0767 | [7 empty] | 0.1759 | -0.1187 | 0.1721 | 5007.4894 | 0.2264 | 337.1834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5718 | -14.6651 | 15.0166 | 7839.0815 | 10.7757 | 363.6184 | [5 empty] | 31.8064 | 32.9763 | 27.2674 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0813 | 5011.383 | 338.058 |  |  |  |  | 31.6909 | 32.9021 | 27.0916 | [7 empty] | -0.0504 | 0.0346 | 0.1296 | 4998.617 | 0.1731 | 337.8004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5831 | -14.7095 | 15.0628 | 7836.059 | 10.7919 | 364.5114 | [5 empty] | 32.0564 | 33.2356 | 27.4811 | [5 empty] | 0.0077 | -0.081 | 5011.2941 | 338.9552 |  |  |  |  | 31.9755 | 33.1886 | 27.378 | [7 empty] | -0.0497 | -0.013 | 0.089 | 5005.092 | 0.1235 | 338.7928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5942 | -14.7603 | 15.1152 | 7836.0525 | 10.8103 | 365.3283 | [5 empty] | 32.3075 | 33.4961 | 27.6958 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0806 | 5011.2061 | 339.8504 |  |  |  |  | 32.6031 | 33.6199 | 27.7833 | [7 empty] | 0.4177 | -0.1197 | 0.4119 | 4994.6345 | 0.5195 | 340.2741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.7047 | -14.7248 | 15.1078 | 7816.4714 | 10.7782 | 366.5064 | [5 empty] | 32.5596 | 33.7577 | 27.9113 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0803 | 5011.1192 | 340.7439 |  |  |  |  | 32.6917 | 33.8078 | 28.0422 | [7 empty] | 0.1656 | -0.1841 | 0.189 | 5016.8013 | 0.2606 | 340.9143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.7206 | -14.7732 | 15.1589 | 7815.4103 | 10.7958 | 367.3733 | [5 empty] | 32.8129 | 34.0204 | 28.1278 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0799 | 5011.0332 | 341.6354 |  |  |  |  | 32.7457 | 33.9853 | 28.0482 | [7 empty] | -0.0494 | -0.0254 | 0.0789 | 5006.6966 | 0.1099 | 341.5167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8417 | -14.7349 | 15.1524 | 7797.8082 | 10.7612 | 368.4684 | [5 empty] | 33.0672 | 34.2842 | 28.3453 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0796 | 5010.9482 | 342.525 |  |  |  |  | 32.9952 | 34.2523 | 28.3292 | [7 empty] | -0.0901 | -0.0765 | 0.0978 | 5015.6971 | 0.1223 | 342.4179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.8311 | -14.7775 | 15.1913 | 7790.9073 | 10.7809 | 369.4545 | [5 empty] | 33.3226 | 34.5492 | 28.5637 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0793 | 5010.8641 | 343.4128 |  |  |  |  | 33.2683 | 34.5144 | 28.3249 | [7 empty] | 0.0393 | 0.1109 | 0.1928 | 4983.7898 | 0.2017 | 343.2966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7383 | -14.9396 | 15.3255 | 7806.2609 | 10.8723 | 370.4774 | [5 empty] | 33.5791 | 34.8153 | 28.783 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0789 | 5010.781 | 344.2988 |  |  |  |  | 33.5688 | 34.8299 | 28.62 | [7 empty] | 0.0178 | 0.0808 | 0.1601 | 4988.9717 | 0.1742 | 344.3472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7422 | -14.9976 | 15.383 | 7806.8484 | 10.8959 | 371.3263 | [5 empty] | 33.8367 | 35.0825 | 29.0032 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0786 | 5010.6987 | 345.1829 |  |  |  |  | 33.8989 | 35.1303 | 28.8448 | [7 empty] | 0.1173 | 0.0886 | 0.2001 | 4982.8273 | 0.1851 | 345.3404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6495 | -15.174 | 15.5323 | 7824.9528 | 10.996 | 372.3913 | [5 empty] | 34.0954 | 35.3509 | 29.2244 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0783 | 5010.6175 | 346.0651 |  |  |  |  | 34.0051 | 35.3532 | 29.1313 | [7 empty] | -0.1647 | 0.0307 | 0.2038 | 5005.1314 | 0.2795 | 346.0728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6537 | -15.2195 | 15.5779 | 7821.9341 | 11.0136 | 373.2619 | [5 empty] | 34.3552 | 35.6204 | 29.4465 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0779 | 5010.537 | 346.9455 |  |  |  |  | 34.2937 | 35.6272 | 29.5261 | [7 empty] | -0.1717 | -0.1221 | 0.1845 | 5025.6704 | 0.2056 | 346.9677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6685 | -15.2766 | 15.6372 | 7822.6998 | 11.0359 | 374.1366 | [5 empty] | 34.6161 | 35.891 | 29.6695 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0776 | 5010.4575 | 347.8241 |  |  |  |  | 34.6085 | 36.0336 | 29.8237 | [7 empty] | -0.3281 | -0.0675 | 0.3357 | 5026.3908 | 0.4148 | 348.2849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6761 | -15.3212 | 15.6826 | 7819.2533 | 11.0532 | 375.0362 | [5 empty] | 34.878 | 36.1628 | 29.8935 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0773 | 5010.3788 | 348.7008 |  |  |  |  | 34.608 | 36.0327 | 29.823 | [7 empty] | -0.3272 | -0.0676 | 0.3347 | 5026.3651 | 0.413 | 348.2818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6784 | -15.3077 | 15.6703 | 7815.137 | 11.0252 | 375.0913 | [5 empty] | 35.1411 | 36.4356 | 30.1184 | [5 empty] | 0.0074 | -0.077 | 5010.3009 | 349.5758 |  |  |  |  | 35.2411 | 36.4695 | 30.2263 | [7 empty] | 0.1267 | -0.1642 | 0.1478 | 5015.5715 | 0.2016 | 349.684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6859 | -15.3587 | 15.722 | 7813.5507 | 11.0455 | 375.9763 | [5 empty] | 35.4053 | 36.7097 | 30.3442 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0767 | 5010.224 | 350.4489 |  |  |  |  | 35.5159 | 36.8011 | 30.501 | [7 empty] | 0.0272 | -0.152 | 0.0779 | 5018.9928 | 0.0991 | 350.7391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6926 | -15.4043 | 15.7682 | 7811.62 | 11.062 | 376.7971 | [5 empty] | 35.6705 | 36.9848 | 30.571 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0763 | 5010.1478 | 351.3202 |  |  |  |  | 35.7939 | 37.0882 | 30.7741 | [7 empty] | 0.0167 | -0.1826 | 0.1067 | 5023.4252 | 0.1258 | 351.6459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.8094 | -15.5071 | 15.8961 | 7827.857 | 11.1016 | 377.9537 | [5 empty] | 35.9369 | 37.2612 | 30.7987 | [5 empty] | 0.0073 | -0.076 | 5010.0724 | 352.1897 |  |  |  |  | 35.9027 | 37.2917 | 31.0576 | [7 empty] | -0.2158 | -0.255 | 0.286 | 5044.5775 | 0.2673 | 352.2854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9552 | -15.6565 | 16.0768 | 7842.0669 | 11.1814 | 380.0498 | [5 empty] | 36.2043 | 37.5386 | 31.0274 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0757 | 5009.998 | 353.0574 |  |  |  |  | 36.3572 | 37.6439 | 31.3544 | [7 empty] | 0.0325 | -0.2913 | 0.2171 | 5036.4962 | 0.2505 | 353.3854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9477 | -15.6519 | 16.0708 | 7838.8897 | 11.159 | 380.1319 | [5 empty] | 36.4728 | 37.8172 | 31.257 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0754 | 5009.9242 | 353.9233 |  |  |  |  | 36.4289 | 37.84 | 31.3711 | [7 empty] | -0.1698 | -0.1367 | 0.1874 | 5026.692 | 0.1989 | 353.9939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9744 | -15.691 | 16.1155 | 7835.4252 | 11.172 | 381.0428 | [5 empty] | 36.7425 | 38.0969 | 31.4875 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0751 | 5009.8513 | 354.7874 |  |  |  |  | 36.7575 | 38.1567 | 31.398 | [7 empty] | -0.0351 | 0.0526 | 0.1345 | 4995.7232 | 0.1673 | 354.9714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9892 | -15.7185 | 16.1461 | 7827.9723 | 11.1807 | 381.9635 | [5 empty] | 37.0132 | 38.3778 | 31.719 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0748 | 5009.7791 | 355.6498 |  |  |  |  | 37.0513 | 38.4546 | 31.7056 | [7 empty] | -0.043 | -0.001 | 0.0892 | 5002.914 | 0.1203 | 355.8847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9721 | -15.7474 | 16.1702 | 7819.2529 | 11.1921 | 382.8182 | [5 empty] | 37.2851 | 38.6598 | 31.9514 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0745 | 5009.7076 | 356.5103 |  |  |  |  | 37.1098 | 38.6492 | 31.7261 | [7 empty] | -0.2702 | 0.1507 | 0.3572 | 4995.0257 | 0.4814 | 356.4781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -4.0007 | -15.8127 | 16.2408 | 7822.4959 | 11.2182 | 383.7211 | [5 empty] | 37.558 | 38.9429 | 32.1847 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0742 | 5009.637 | 357.3692 |  |  |  |  | 37.588 | 39.0147 | 32.5752 | [7 empty] | -0.1933 | -0.3361 | 0.3298 | 5052.7956 | 0.2957 | 357.5861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.9915 | -15.8614 | 16.286 | 7818.4989 | 11.2398 | 384.622 | [5 empty] | 37.832 | 39.2272 | 32.419 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0738 | 5009.5671 | 358.2262 |  |  |  |  | 37.6443 | 39.195 | 32.5934 | [7 empty] | -0.3974 | -0.1961 | 0.4225 | 5045.0201 | 0.451 | 358.1295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -4.0088 | -15.9253 | 16.3525 | 7820.4329 | 11.2662 | 385.5209 | [5 empty] | 38.1072 | 39.5126 | 32.6542 | [5 empty] | 0.007 | -0.0735 | 5009.4979 | 359.0815 |  |  |  |  | 37.6424 | 39.1933 | 32.5963 | [7 empty] | -0.3994 | -0.1995 | 0.4255 | 5045.5577 | 0.4638 | 358.1244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -4.0155 | -15.9704 | 16.3982 | 7818.7842 | 11.2821 | 386.3094 | [5 empty] | 38.3834 | 39.7992 | 32.8904 | [5 empty] | 0.007 | -0.0732 | 5009.4294 | 359.935 |  |  |  |  | 38.5169 | 39.8374 | 32.8799 | [7 empty] | 0.2258 | -0.0651 | 0.2189 | 4997.7226 | 0.2579 | 360.0486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -4.0187 | -16.0381 | 16.4649 | 7818.9835 | 11.3138 | 387.2944 | [5 empty] | 38.6608 | 40.0869 | 33.1275 | [5 empty] | 0.007 | -0.0729 | 5009.3616 | 360.7869 |  |  |  |  | 38.8469 | 40.1601 | 33.3187 | [7 empty] | 0.2044 | -0.2104 | 0.2406 | 5016.8184 | 0.3219 | 361.0028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -4.0124 | -16.0384 | 16.4639 | 7819.2538 | 11.2911 | 387.2487 | [5 empty] | 38.9392 | 40.3758 | 33.3656 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0726 | 5009.2946 | 361.6369 |  |  |  |  | 39.1155 | 40.5274 | 33.3331 | [7 empty] | 0.1245 | 0.0469 | 0.1677 | 4988.8507 | 0.1586 | 362.0812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0379 | -16.0666 | 16.4978 | 7813.8578 | 11.2983 | 388.1173 | [5 empty] | 39.2188 | 40.6658 | 33.6046 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0723 | 5009.2283 | 362.4853 |  |  |  |  | 39.1072 | 40.527 | 33.3346 | [7 empty] | 0.1075 | 0.0475 | 0.1564 | 4989.6033 | 0.1467 | 362.0799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -4.0334 | -16.2702 | 16.6945 | 7846.3168 | 11.397 | 389.0572 | [5 empty] | 39.4994 | 40.9569 | 33.8446 | [5 empty] | 0.0069 | -0.072 | 5009.1626 | 363.3319 |  |  |  |  | 39.4269 | 40.8468 | 33.6434 | [7 empty] | 0.1151 | 0.0079 | 0.1345 | 4994.1301 | 0.1301 | 363.0124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0534 | -16.3182 | 16.7461 | 7844.8201 | 11.4148 | 389.9364 | [5 empty] | 39.7812 | 41.2492 | 34.0855 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0718 | 5009.0976 | 364.1768 |  |  |  |  | 39.7935 | 41.3527 | 34.0496 | [7 empty] | -0.1331 | 0.0489 | 0.1847 | 5001.0568 | 0.2492 | 364.4748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0821 | -16.5225 | 16.9516 | 7881.4527 | 11.5081 | 390.7971 | [5 empty] | 40.0641 | 41.5427 | 34.3273 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0715 | 5009.0333 | 365.0199 |  |  |  |  | 40.1144 | 41.6648 | 34.3835 | [7 empty] | -0.1172 | -0.0179 | 0.1351 | 5008.4258 | 0.1816 | 365.3692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.1009 | -16.5644 | 16.997 | 7877.4121 | 11.524 | 391.7259 | [5 empty] | 40.3481 | 41.8373 | 34.5701 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0712 | 5008.9696 | 365.8614 |  |  |  |  | 40.4561 | 41.9951 | 34.8274 | [7 empty] | -0.1272 | -0.1604 | 0.161 | 5026.2104 | 0.1594 | 366.31 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.1082 | -16.602 | 17.0355 | 7873.2259 | 11.5367 | 392.5455 | [5 empty] | 40.6332 | 42.133 | 34.8139 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0709 | 5008.9066 | 366.7012 |  |  |  |  | 40.4876 | 42.1746 | 34.8299 | [7 empty] | -0.3684 | -0.0073 | 0.3805 | 5019.0333 | 0.4732 | 366.8187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.1188 | -16.6892 | 17.123 | 7865.5625 | 11.5939 | 394.295 | [5 empty] | 40.9194 | 42.4299 | 35.0585 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0706 | 5008.8442 | 367.5392 |  |  |  |  | 40.7911 | 42.4878 | 35.1036 | [7 empty] | -0.369 | -0.02 | 0.3791 | 5020.5259 | 0.4668 | 367.7021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.1069 | -16.7456 | 17.1752 | 7864.0166 | 11.6183 | 395.1275 | [5 empty] | 41.2067 | 42.728 | 35.3042 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0703 | 5008.7824 | 368.3756 |  |  |  |  | 41.1497 | 42.8256 | 35.5677 | [7 empty] | -0.3628 | -0.1746 | 0.3839 | 5038.8403 | 0.4082 | 368.6485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1445 | -16.7555 | 17.1941 | 7855.4285 | 11.6154 | 395.9777 | [5 empty] | 41.4951 | 43.0272 | 35.5508 | [5 empty] | 0.0067 | -0.07 | 5008.7213 | 369.2103 |  |  |  |  | 41.151 | 42.8246 | 35.5724 | [7 empty] | -0.36 | -0.1795 | 0.3827 | 5039.308 | 0.408 | 368.6457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1546 | -16.8045 | 17.2444 | 7853.4606 | 11.6348 | 396.8423 | [5 empty] | 41.7846 | 43.3276 | 35.7983 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0697 | 5008.6607 | 370.0433 |  |  |  |  | 42.0681 | 43.4227 | 35.8793 | [7 empty] | 0.3938 | -0.1216 | 0.3906 | 4996.7074 | 0.4766 | 370.3062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1583 | -16.8422 | 17.2822 | 7846.945 | 11.6515 | 397.7944 | [5 empty] | 42.0753 | 43.6291 | 36.0468 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0695 | 5008.6008 | 370.8747 |  |  |  |  | 42.1422 | 43.7252 | 35.8981 | [7 empty] | 0.0308 | 0.1149 | 0.186 | 4985.5979 | 0.1915 | 371.1386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1383 | -16.9001 | 17.3338 | 7844.1715 | 11.6789 | 398.6826 | [5 empty] | 42.3671 | 43.9317 | 36.2963 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0692 | 5008.5415 | 371.7044 |  |  |  |  | 42.2803 | 43.9787 | 36.2184 | [7 empty] | -0.2202 | 0.0557 | 0.2589 | 5004.2919 | 0.3404 | 371.8326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1425 | -16.8951 | 17.3302 | 7843.7136 | 11.6523 | 398.6616 | [5 empty] | 42.6599 | 44.2356 | 36.5466 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0689 | 5008.4828 | 372.5324 |  |  |  |  | 42.6264 | 44.4105 | 36.5536 | [7 empty] | -0.3529 | 0.0896 | 0.3928 | 5006.4116 | 0.5111 | 373.0071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1489 | -17.0093 | 17.4429 | 7843.6298 | 11.7219 | 400.3105 | [5 empty] | 42.9539 | 44.5405 | 36.798 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0686 | 5008.4246 | 373.3587 |  |  |  |  | 42.6062 | 44.3924 | 36.5308 | [7 empty] | -0.3559 | 0.0963 | 0.3982 | 5005.7547 | 0.518 | 372.958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1656 | -17.0692 | 17.5053 | 7844.1942 | 11.7467 | 401.2033 | [5 empty] | 43.249 | 44.8467 | 37.0503 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0683 | 5008.3671 | 374.1834 |  |  |  |  | 43.3532 | 44.9309 | 36.853 | [7 empty] | 0.1401 | 0.1309 | 0.2399 | 4978.931 | 0.2133 | 374.4094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1762 | -17.1044 | 17.5423 | 7840.4975 | 11.7576 | 401.9819 | [5 empty] | 43.5452 | 45.154 | 37.3035 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0681 | 5008.3101 | 375.0065 |  |  |  |  | 43.4329 | 45.1169 | 37.1526 | [7 empty] | -0.1059 | 0.0438 | 0.1586 | 5000.3853 | 0.2088 | 374.9073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0904 | -17.2647 | 17.6782 | 7853.5714 | 11.844 | 402.9921 | [5 empty] | 43.8426 | 45.4624 | 37.5578 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0678 | 5008.2537 | 375.8279 |  |  |  |  | 43.8247 | 45.5014 | 37.6275 | [7 empty] | -0.1156 | -0.0823 | 0.1229 | 5015.5357 | 0.1387 | 375.9315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.078 | -17.3335 | 17.7426 | 7854.7505 | 11.8746 | 403.8199 | [5 empty] | 44.141 | 45.772 | 37.8129 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0675 | 5008.1977 | 376.6477 |  |  |  |  | 44.0911 | 45.8163 | 37.6364 | [7 empty] | -0.1067 | 0.1182 | 0.2175 | 4991.8023 | 0.2763 | 376.7646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9868 | -17.5102 | 17.8942 | 7871.6348 | 11.9687 | 404.7871 | [5 empty] | 44.4406 | 46.0828 | 38.069 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0672 | 5008.1424 | 377.4658 |  |  |  |  | 44.4132 | 46.1434 | 37.95 | [7 empty] | -0.1071 | 0.0827 | 0.1881 | 4995.9549 | 0.2433 | 377.6249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.992 | -17.5645 | 17.9486 | 7870.6009 | 11.9909 | 405.6313 | [5 empty] | 44.7413 | 46.3947 | 38.3261 | [5 empty] | 0.0064 | -0.067 | 5008.0876 | 378.2824 |  |  |  |  | 44.7472 | 46.4765 | 38.3926 | [7 empty] | -0.1358 | -0.0479 | 0.1435 | 5012.3223 | 0.1765 | 378.4956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.139 | -17.5231 | 17.9418 | 7853.7404 | 11.9611 | 406.8304 | [5 empty] | 45.0431 | 46.7078 | 38.5841 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0667 | 5008.0334 | 379.0973 |  |  |  |  | 45.0671 | 46.8014 | 38.6713 | [7 empty] | -0.1259 | -0.0575 | 0.1326 | 5012.9421 | 0.1608 | 379.34 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.1288 | -17.5801 | 17.9953 | 7852.2891 | 11.9862 | 407.665 | [5 empty] | 45.346 | 47.0221 | 38.8431 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0664 | 5007.9796 | 379.9106 |  |  |  |  | 45.4171 | 47.1572 | 38.9865 | [7 empty] | -0.1187 | -0.0756 | 0.1254 | 5014.6465 | 0.1479 | 380.2587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2446 | -17.5459 | 17.9892 | 7836.911 | 11.9612 | 408.7294 | [5 empty] | 45.6501 | 47.3375 | 39.1031 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0662 | 5007.9264 | 380.7222 |  |  |  |  | 45.7527 | 47.4819 | 39.2991 | [7 empty] | -0.0892 | -0.1144 | 0.107 | 5017.7241 | 0.1117 | 381.0924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.2315 | -17.6066 | 18.0453 | 7835.5083 | 11.9893 | 409.5992 | [5 empty] | 45.9552 | 47.6541 | 39.364 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0659 | 5007.8737 | 381.5323 |  |  |  |  | 46.096 | 47.8358 | 39.6174 | [7 empty] | -0.0931 | -0.1343 | 0.1207 | 5020.1057 | 0.1227 | 381.9953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2603 | -17.6429 | 18.0877 | 7831.2834 | 12.0031 | 410.5165 | [5 empty] | 46.2615 | 47.9718 | 39.6259 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0656 | 5007.8215 | 382.3408 |  |  |  |  | 46.124 | 47.859 | 39.6343 | [7 empty] | -0.0814 | -0.134 | 0.1112 | 5019.5454 | 0.1056 | 382.0543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2773 | -17.6309 | 18.0803 | 7828.9898 | 11.9726 | 410.5798 | [5 empty] | 46.5689 | 48.2907 | 39.8887 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0654 | 5007.7698 | 383.1477 |  |  |  |  | 46.3786 | 48.1644 | 39.6375 | [7 empty] | -0.0786 | 0.0606 | 0.1519 | 4997.2842 | 0.1964 | 382.8285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2836 | -17.6883 | 18.1378 | 7830.0638 | 11.9944 | 411.3415 | [5 empty] | 46.8775 | 48.6108 | 40.1525 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0651 | 5007.7186 | 383.953 |  |  |  |  | 46.7117 | 48.513 | 39.9558 | [7 empty] | -0.0938 | 0.0382 | 0.1439 | 5000.4889 | 0.1889 | 383.7075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1854 | -17.8988 | 18.3199 | 7846.1307 | 12.1157 | 412.7502 | [5 empty] | 47.1871 | 48.932 | 40.4172 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0649 | 5007.6679 | 384.7567 |  |  |  |  | 47.1269 | 49.089 | 40.4292 | [7 empty] | -0.3593 | 0.0733 | 0.3908 | 5008.2424 | 0.4961 | 385.1479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.1971 | -17.9406 | 18.3635 | 7842.7952 | 12.1321 | 413.5982 | [5 empty] | 47.4979 | 49.2544 | 40.6829 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0646 | 5007.6177 | 385.5589 |  |  |  |  | 47.26 | 49.3555 | 40.7522 | [7 empty] | -0.6255 | 0.0276 | 0.6384 | 5025.063 | 0.7652 | 385.8095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1983 | -17.943 | 18.3663 | 7844.1257 | 12.107 | 413.5518 | [5 empty] | 47.8098 | 49.578 | 40.9496 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0644 | 5007.5678 | 386.3595 |  |  |  |  | 47.2585 | 49.3577 | 40.7506 | [7 empty] | -0.6313 | 0.031 | 0.6446 | 5024.9339 | 0.7751 | 385.8148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.1003 | -18.0826 | 18.4805 | 7857.3727 | 12.1742 | 414.1532 | [5 empty] | 48.1229 | 49.9027 | 41.2172 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0641 | 5007.5186 | 387.1585 |  |  |  |  | 48.735 | 50.1833 | 41.5168 | [7 empty] | 0.6267 | -0.1961 | 0.6345 | 4995.0988 | 0.7695 | 387.8452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.1043 | -18.1381 | 18.5357 | 7856.9364 | 12.1965 | 414.9637 | [5 empty] | 48.437 | 50.2287 | 41.4858 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0638 | 5007.4697 | 387.956 |  |  |  |  | 48.7295 | 50.1794 | 41.5257 | [7 empty] | 0.6197 | -0.2045 | 0.6295 | 4996.3334 | 0.7625 | 387.8356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.1102 | -18.2015 | 18.5991 | 7857.653 | 12.2235 | 415.8175 | [5 empty] | 48.7523 | 50.5557 | 41.7554 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0636 | 5007.4214 | 388.7519 |  |  |  |  | 48.8911 | 50.7061 | 41.5627 | [7 empty] | 0.0925 | 0.1669 | 0.2462 | 4978.276 | 0.2283 | 389.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.1044 | -18.1886 | 18.5855 | 7854.0845 | 12.1948 | 415.8389 | [5 empty] | 49.0688 | 50.884 | 42.0259 | [5 empty] | 0.006 | -0.0633 | 5007.3734 | 389.5462 |  |  |  |  | 49.2721 | 51.0831 | 42.0782 | [7 empty] | 0.0617 | 0.0145 | 0.0957 | 4996.3864 | 0.0997 | 390.026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.1306 | -18.311 | 18.7109 | 7855.8508 | 12.2689 | 417.5322 | [5 empty] | 49.3863 | 51.2134 | 42.2974 | [5 empty] | 0.006 | -0.0631 | 5007.326 | 390.339 |  |  |  |  | 49.5641 | 51.4025 | 42.0967 | [7 empty] | 0.1073 | 0.1941 | 0.2764 | 4974.8232 | 0.2556 | 390.7922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.1265 | -18.3016 | 18.7011 | 7853.4785 | 12.2409 | 417.5355 | [5 empty] | 49.705 | 51.544 | 42.5698 | [5 empty] | 0.006 | -0.0628 | 5007.279 | 391.1303 |  |  |  |  | 49.5608 | 51.3993 | 42.087 | [7 empty] | 0.1091 | 0.1992 | 0.2816 | 4974.1876 | 0.2579 | 390.7846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1473 | -18.3689 | 18.7716 | 7855.8955 | 12.2683 | 418.402 | [5 empty] | 50.0248 | 51.8758 | 42.8433 | [5 empty] | 0.006 | -0.0626 | 5007.2324 | 391.92 |  |  |  |  | 49.8884 | 51.7287 | 42.4275 | [7 empty] | 0.1063 | 0.1468 | 0.2322 | 4980.0866 | 0.2097 | 391.5705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2732 | -18.4824 | 18.9106 | 7866.19 | 12.3224 | 419.9002 | [5 empty] | 50.3457 | 52.2087 | 43.1177 | [5 empty] | 0.006 | -0.0623 | 5007.1862 | 392.7082 |  |  |  |  | 50.2782 | 52.119 | 42.9217 | [7 empty] | 0.0781 | 0.02 | 0.1095 | 4995.1278 | 0.0977 | 392.4963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.4169 | -18.5485 | 19.0081 | 7878.1041 | 12.3353 | 420.7292 | [5 empty] | 50.6678 | 52.5428 | 43.393 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0621 | 5007.1405 | 393.4949 |  |  |  |  | 50.613 | 52.4533 | 43.2495 | [7 empty] | 0.0849 | -0.0201 | 0.0895 | 4999.2089 | 0.0881 | 393.2846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.4241 | -18.5855 | 19.046 | 7871.7162 | 12.353 | 421.6729 | [5 empty] | 50.991 | 52.8781 | 43.6693 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0619 | 5007.0952 | 394.28 |  |  |  |  | 51.0128 | 52.8399 | 43.6003 | [7 empty] | 0.1246 | -0.0492 | 0.1194 | 5000.6739 | 0.1319 | 394.1907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4473 | -18.6313 | 19.0962 | 7870.2444 | 12.3699 | 422.4992 | [5 empty] | 51.3153 | 53.2146 | 43.9466 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0616 | 5007.0502 | 395.0637 |  |  |  |  | 51.3669 | 53.19 | 43.9386 | [7 empty] | 0.1394 | -0.0878 | 0.136 | 5004.223 | 0.1647 | 395.0068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.481 | -18.6671 | 19.1391 | 7866.6982 | 12.3825 | 423.3727 | [5 empty] | 51.6408 | 53.5522 | 44.2249 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0614 | 5007.0058 | 395.8458 |  |  |  |  | 51.7039 | 53.5557 | 44.2755 | [7 empty] | 0.1001 | -0.1088 | 0.1056 | 5008.136 | 0.1341 | 395.8539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4595 | -18.765 | 19.2295 | 7859.319 | 12.4534 | 425.0703 | [5 empty] | 51.9674 | 53.891 | 44.5041 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0611 | 5006.9617 | 396.6264 |  |  |  |  | 52.0541 | 53.9086 | 44.6291 | [7 empty] | 0.0991 | -0.1546 | 0.132 | 5013.0824 | 0.1684 | 396.6669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.4769 | -18.8235 | 19.2907 | 7859.1583 | 12.4786 | 425.9544 | [5 empty] | 52.2951 | 54.231 | 44.7843 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0609 | 5006.918 | 397.4056 |  |  |  |  | 52.4402 | 54.295 | 44.9863 | [7 empty] | 0.1115 | -0.1842 | 0.1624 | 5015.6863 | 0.2059 | 397.5519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4781 | -18.866 | 19.3325 | 7855.7597 | 12.4959 | 426.7549 | [5 empty] | 52.624 | 54.5722 | 45.0655 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0607 | 5006.8747 | 398.1832 |  |  |  |  | 52.816 | 54.6764 | 45.3572 | [7 empty] | 0.109 | -0.2246 | 0.1937 | 5020.0732 | 0.2406 | 398.4199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4989 | -18.9346 | 19.4043 | 7859.1198 | 12.5229 | 427.5595 | [5 empty] | 52.954 | 54.9145 | 45.3476 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0604 | 5006.8318 | 398.9594 |  |  |  |  | 53.204 | 55.165 | 45.7033 | [7 empty] | -0.0233 | -0.1653 | 0.1088 | 5019.1911 | 0.1212 | 399.5247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.5054 | -18.9807 | 19.4508 | 7857.5334 | 12.5398 | 428.3134 | [5 empty] | 53.2852 | 55.258 | 45.6307 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0602 | 5006.7893 | 399.734 |  |  |  |  | 53.36 | 55.4537 | 46.0872 | [7 empty] | -0.2843 | -0.2373 | 0.3399 | 5037.7234 | 0.315 | 400.1734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.504 | -18.9749 | 19.4451 | 7855.5414 | 12.5127 | 428.3592 | [5 empty] | 53.6175 | 55.6027 | 45.9148 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0599 | 5006.7472 | 400.5072 |  |  |  |  | 53.3399 | 55.4382 | 46.0591 | [7 empty] | -0.2892 | -0.2255 | 0.3382 | 5036.6726 | 0.3164 | 400.1387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.5355 | -19.049 | 19.5247 | 7859.5785 | 12.5435 | 429.2408 | [5 empty] | 53.9509 | 55.9486 | 46.1999 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0597 | 5006.7054 | 401.2789 |  |  |  |  | 54.4955 | 56.2559 | 46.633 | [7 empty] | 0.3927 | -0.2391 | 0.4265 | 5009.5932 | 0.5371 | 401.9612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.5595 | -19.1175 | 19.5971 | 7862.4214 | 12.5715 | 430.0877 | [5 empty] | 54.2854 | 56.2957 | 46.4859 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0595 | 5006.664 | 402.0491 |  |  |  |  | 54.487 | 56.2599 | 46.6184 | [7 empty] | 0.3762 | -0.2241 | 0.4054 | 5008.6901 | 0.5039 | 401.9699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5497 | -19.1668 | 19.6431 | 7859.2301 | 12.5938 | 430.9113 | [5 empty] | 54.6211 | 56.6439 | 46.7729 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0593 | 5006.6231 | 402.8179 |  |  |  |  | 54.686 | 56.5601 | 46.6541 | [7 empty] | 0.2775 | -0.0585 | 0.2718 | 4995.3569 | 0.3071 | 402.6332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.5685 | -19.2109 | 19.6906 | 7858.2963 | 12.6084 | 431.652 | [5 empty] | 54.958 | 56.9934 | 47.0609 | [5 empty] | 0.0056 | -0.059 | 5006.5825 | 403.5852 |  |  |  |  | 55.0902 | 56.9942 | 47.0069 | [7 empty] | 0.2528 | -0.0517 | 0.2473 | 4995.6771 | 0.276 | 403.587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5511 | -19.2612 | 19.7356 | 7854.8599 | 12.6317 | 432.4672 | [5 empty] | 55.296 | 57.344 | 47.3499 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0588 | 5006.5422 | 404.3511 |  |  |  |  | 55.2674 | 57.2817 | 47.0165 | [7 empty] | 0.1428 | 0.1253 | 0.2296 | 4981.797 | 0.1957 | 404.2153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5734 | -19.3053 | 19.7839 | 7853.311 | 12.6479 | 433.2646 | [5 empty] | 55.6351 | 57.6958 | 47.6398 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0586 | 5006.5023 | 405.1155 |  |  |  |  | 55.7494 | 57.8222 | 47.6417 | [7 empty] | 0.022 | 0.0123 | 0.0727 | 4998.4781 | 0.076 | 405.3893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5425 | -19.317 | 19.7884 | 7853.7269 | 12.6295 | 433.2466 | [5 empty] | 55.9753 | 58.0488 | 47.9307 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0583 | 5006.4627 | 405.8785 |  |  |  |  | 55.8395 | 58.1034 | 47.6661 | [7 empty] | -0.2339 | 0.1926 | 0.3468 | 4990.2501 | 0.4364 | 405.9963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.571 | -19.3619 | 19.8389 | 7852.6869 | 12.6455 | 434.0511 | [5 empty] | 56.3167 | 58.4029 | 48.2226 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0581 | 5006.4234 | 406.64 |  |  |  |  | 56.1525 | 58.33 | 48.0061 | [7 empty] | -0.1129 | 0.0679 | 0.1729 | 4998.2116 | 0.219 | 406.4835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.6035 | -19.46 | 19.9421 | 7848.6289 | 12.7142 | 435.7814 | [5 empty] | 56.6593 | 58.7583 | 48.5155 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0579 | 5006.3846 | 407.4001 |  |  |  |  | 56.5493 | 58.7435 | 48.3933 | [7 empty] | -0.1288 | 0.0371 | 0.1645 | 5002.0356 | 0.2088 | 407.3685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5896 | -19.5147 | 19.9923 | 7847.1681 | 12.7377 | 436.541 | [5 empty] | 57.003 | 59.1148 | 48.8093 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0577 | 5006.346 | 408.1587 |  |  |  |  | 56.9233 | 59.1294 | 48.7363 | [7 empty] | -0.1321 | 0.0199 | 0.158 | 5003.9226 | 0.1992 | 408.1897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.6144 | -19.5612 | 20.0435 | 7844.7846 | 12.7582 | 437.4359 | [5 empty] | 57.3478 | 59.4725 | 49.1041 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0574 | 5006.3078 | 408.9159 |  |  |  |  | 57.345 | 59.5432 | 49.0783 | [7 empty] | -0.0925 | 0.0141 | 0.1213 | 5002.9181 | 0.1549 | 409.0649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6581 | -19.5596 | 20.0522 | 7847.9725 | 12.7254 | 437.4068 | [5 empty] | 57.6938 | 59.8315 | 49.3999 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0572 | 5006.2699 | 409.6717 |  |  |  |  | 57.4113 | 59.8086 | 49.098 | [7 empty] | -0.3613 | 0.188 | 0.4412 | 4995.9409 | 0.5539 | 409.6236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6622 | -19.6111 | 20.1034 | 7846.2255 | 12.7477 | 438.2268 | [5 empty] | 58.0409 | 60.1916 | 49.6967 | [5 empty] | 0.0054 | -0.057 | 5006.2324 | 410.4261 |  |  |  |  | 57.8307 | 60.2402 | 49.4729 | [7 empty] | -0.3596 | 0.1739 | 0.432 | 4997.3186 | 0.5413 | 410.5277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6523 | -19.6574 | 20.1464 | 7841.8101 | 12.7706 | 439.0909 | [5 empty] | 58.3892 | 60.5528 | 49.9944 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0568 | 5006.1952 | 411.1791 |  |  |  |  | 58.2479 | 60.659 | 49.9785 | [7 empty] | -0.3804 | 0.0648 | 0.4046 | 5009.2157 | 0.4917 | 411.3996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6714 | -19.7754 | 20.2659 | 7842.5828 | 12.8468 | 440.6928 | [5 empty] | 58.7386 | 60.9153 | 50.2932 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0566 | 5006.1583 | 411.9306 |  |  |  |  | 58.6403 | 61.0733 | 50.3568 | [7 empty] | -0.4013 | 0.042 | 0.4185 | 5012.3267 | 0.5017 | 412.257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6843 | -19.8339 | 20.3259 | 7842.8188 | 12.8715 | 441.5097 | [5 empty] | 59.0892 | 61.279 | 50.5929 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0563 | 5006.1217 | 412.6808 |  |  |  |  | 58.7119 | 61.3235 | 50.376 | [7 empty] | -0.6356 | 0.2014 | 0.6909 | 5005.4952 | 0.8421 | 412.7723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6863 | -19.8319 | 20.3247 | 7842.495 | 12.8433 | 441.5145 | [5 empty] | 59.4409 | 61.6439 | 50.8936 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0561 | 5006.0855 | 413.4295 |  |  |  |  | 58.7318 | 61.3504 | 50.3889 | [7 empty] | -0.643 | 0.2087 | 0.7004 | 5005.054 | 0.8574 | 412.8276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.7115 | -20.0176 | 20.5114 | 7874.525 | 12.9076 | 441.9283 | [5 empty] | 59.7938 | 62.0099 | 51.1953 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0559 | 5006.0495 | 414.1769 |  |  |  |  | 60.2336 | 62.2382 | 51.2793 | [7 empty] | 0.4036 | -0.0358 | 0.3987 | 4988.3723 | 0.4385 | 414.641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.7221 | -20.0754 | 20.5703 | 7873.5103 | 12.9339 | 442.802 | [5 empty] | 60.1478 | 62.3772 | 51.4979 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0557 | 5006.0139 | 414.9229 |  |  |  |  | 60.3202 | 62.5111 | 51.3159 | [7 empty] | 0.1592 | 0.1244 | 0.2369 | 4982.0069 | 0.2018 | 415.1939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.7236 | -20.2313 | 20.7226 | 7897.603 | 12.9884 | 443.2444 | [5 empty] | 60.5029 | 62.7456 | 51.8016 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0555 | 5005.9785 | 415.6675 |  |  |  |  | 60.7432 | 62.974 | 51.841 | [7 empty] | 0.08 | 0.0363 | 0.1183 | 4993.906 | 0.1152 | 416.1272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.7476 | -20.2959 | 20.7912 | 7899.0076 | 13.0157 | 444.1017 | [5 empty] | 60.8592 | 63.1152 | 52.1062 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0553 | 5005.9435 | 416.4107 |  |  |  |  | 61.0762 | 63.3466 | 51.8752 | [7 empty] | 0.1114 | 0.2175 | 0.2927 | 4974.7912 | 0.264 | 416.874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7568 | -20.3431 | 20.8394 | 7897.051 | 13.0346 | 444.8851 | [5 empty] | 61.2167 | 63.4861 | 52.4118 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0551 | 5005.9088 | 417.1525 |  |  |  |  | 61.4661 | 63.7574 | 52.2219 | [7 empty] | 0.0987 | 0.2129 | 0.2838 | 4975.8179 | 0.2614 | 417.6929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7893 | -20.3826 | 20.8855 | 7894.8552 | 13.0488 | 445.6928 | [5 empty] | 61.5753 | 63.8581 | 52.7184 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0549 | 5005.8743 | 417.8929 |  |  |  |  | 61.9121 | 64.2051 | 52.7971 | [7 empty] | 0.0658 | 0.0772 | 0.1453 | 4990.4898 | 0.1533 | 418.5802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.8105 | -20.4537 | 20.9598 | 7898.2185 | 13.0772 | 446.4877 | [5 empty] | 61.9351 | 64.2313 | 53.026 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0546 | 5005.8401 | 418.632 |  |  |  |  | 61.8883 | 64.1849 | 52.776 | [7 empty] | 0.0597 | 0.081 | 0.1462 | 4990.349 | 0.1286 | 418.5404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.8101 | -20.5244 | 21.0287 | 7899.3343 | 13.1091 | 447.3255 | [5 empty] | 62.296 | 64.6057 | 53.3346 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0544 | 5005.8063 | 419.3697 |  |  |  |  | 62.3826 | 64.8587 | 53.2005 | [7 empty] | -0.1602 | 0.1967 | 0.3007 | 4987.5379 | 0.37 | 419.8661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.8078 | -20.4335 | 20.9399 | 7868.9172 | 13.0737 | 448.1752 | [5 empty] | 62.6581 | 64.9813 | 53.6442 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0542 | 5005.7727 | 420.1061 |  |  |  |  | 62.8046 | 65.2875 | 53.5446 | [7 empty] | -0.1431 | 0.2001 | 0.2944 | 4986.5842 | 0.3612 | 420.7037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7925 | -20.431 | 20.9342 | 7867.0824 | 13.0478 | 448.196 | [5 empty] | 63.0213 | 65.3581 | 53.9547 | [5 empty] | 0.0052 | -0.054 | 5005.7394 | 420.8411 |  |  |  |  | 63.2177 | 65.7207 | 53.9495 | [7 empty] | -0.1628 | 0.1701 | 0.2801 | 4990.2969 | 0.3543 | 421.5449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7815 | -20.3918 | 20.8937 | 7836.0796 | 13.0601 | 449.7491 | [5 empty] | 63.3857 | 65.7362 | 54.2662 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0538 | 5005.7064 | 421.5748 |  |  |  |  | 63.2314 | 65.7526 | 53.9567 | [7 empty] | -0.1853 | 0.1857 | 0.306 | 4989.6474 | 0.3752 | 421.6066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.8314 | -20.4471 | 20.9591 | 7837.9816 | 13.0805 | 450.5697 | [5 empty] | 63.7512 | 66.1154 | 54.5788 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0536 | 5005.6736 | 422.3071 |  |  |  |  | 63.623 | 66.1382 | 54.3637 | [7 empty] | -0.1765 | 0.1249 | 0.2547 | 4995.2367 | 0.3162 | 422.3511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9803 | -20.5146 | 21.0598 | 7849.487 | 13.0953 | 451.3452 | [5 empty] | 64.1179 | 66.4958 | 54.8923 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0534 | 5005.6412 | 423.038 |  |  |  |  | 64.0338 | 66.5459 | 54.7248 | [7 empty] | -0.1537 | 0.1051 | 0.2243 | 4996.3104 | 0.2786 | 423.1341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9959 | -20.5851 | 21.1322 | 7851.1103 | 13.1277 | 452.2203 | [5 empty] | 64.4858 | 66.8774 | 55.2068 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0532 | 5005.6089 | 423.7677 |  |  |  |  | 64.484 | 67.0248 | 55.1561 | [7 empty] | -0.1814 | 0.0842 | 0.2317 | 4999.3868 | 0.2906 | 424.0486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1533 | -20.7174 | 21.2984 | 7865.0484 | 13.196 | 453.6959 | [5 empty] | 64.8548 | 67.2602 | 55.5223 | [5 empty] | 0.0051 | -0.053 | 5005.577 | 424.496 |  |  |  |  | 64.8949 | 67.4398 | 55.5192 | [7 empty] | -0.1689 | 0.0686 | 0.2122 | 5000.4192 | 0.2676 | 424.8365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -5.038 | -20.852 | 21.4018 | 7875.2422 | 13.2528 | 454.2055 | [5 empty] | 65.225 | 67.6442 | 55.8387 | [5 empty] | 0.005 | -0.0528 | 5005.5453 | 425.2229 |  |  |  |  | 65.0051 | 67.7738 | 55.5657 | [7 empty] | -0.4481 | 0.2544 | 0.5475 | 4993.1152 | 0.6748 | 425.4675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0526 | -20.9247 | 21.4761 | 7878.1915 | 13.2836 | 455.0039 | [5 empty] | 65.5963 | 68.0294 | 56.1562 | [5 empty] | 0.005 | -0.0526 | 5005.5138 | 425.9486 |  |  |  |  | 66.3214 | 68.5966 | 56.335 | [7 empty] | 0.3659 | 0.089 | 0.3876 | 4978.4366 | 0.3931 | 427.0105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9453 | -21.0983 | 21.6202 | 7896.1776 | 13.3561 | 455.5155 | [5 empty] | 65.9688 | 68.4158 | 56.4747 | [5 empty] | 0.005 | -0.0524 | 5005.4827 | 426.6729 |  |  |  |  | 66.302 | 68.5839 | 56.3198 | [7 empty] | 0.3556 | 0.0934 | 0.3797 | 4978.3974 | 0.3594 | 426.987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9556 | -21.1535 | 21.6766 | 7895.0074 | 13.3812 | 456.3456 | [5 empty] | 66.3424 | 68.8034 | 56.7941 | [5 empty] | 0.005 | -0.0522 | 5005.4518 | 427.3959 |  |  |  |  | 66.3845 | 68.8609 | 56.3518 | [7 empty] | 0.1128 | 0.2519 | 0.3227 | 4972.4609 | 0.2835 | 427.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.9608 | -21.2015 | 21.7247 | 7892.7671 | 13.4022 | 457.1318 | [5 empty] | 66.7172 | 69.1922 | 57.1146 | [5 empty] | 0.005 | -0.052 | 5005.4212 | 428.1176 |  |  |  |  | 66.8272 | 69.2929 | 56.9288 | [7 empty] | 0.096 | 0.1102 | 0.186 | 4986.5886 | 0.1581 | 428.3039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.97 | -21.2302 | 21.7549 | 7887.0632 | 13.4152 | 457.9259 | [5 empty] | 67.0932 | 69.5823 | 57.436 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0518 | 5005.3907 | 428.838 |  |  |  |  | 67.3029 | 69.8112 | 57.3905 | [7 empty] | 0.0488 | 0.0935 | 0.1518 | 4989.9681 | 0.1466 | 429.2592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -5.0004 | -21.2697 | 21.8005 | 7883.733 | 13.4338 | 458.7931 | [5 empty] | 67.4703 | 69.9735 | 57.7584 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0516 | 5005.3606 | 429.5571 |  |  |  |  | 67.6605 | 70.2333 | 57.4248 | [7 empty] | 0.0528 | 0.2943 | 0.3492 | 4970.9525 | 0.3362 | 430.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9996 | -21.2907 | 21.8209 | 7887.2317 | 13.4145 | 458.8176 | [5 empty] | 67.8486 | 70.3659 | 58.0818 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0514 | 5005.3307 | 430.2748 |  |  |  |  | 68.1042 | 70.6562 | 57.9834 | [7 empty] | 0.0546 | 0.1585 | 0.2157 | 4983.6993 | 0.2089 | 430.8035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -5.0041 | -21.3419 | 21.872 | 7885.5807 | 13.4368 | 459.6005 | [5 empty] | 68.2281 | 70.7596 | 58.4063 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0512 | 5005.301 | 430.9913 |  |  |  |  | 68.5538 | 71.1217 | 58.3781 | [7 empty] | 0.0529 | 0.1511 | 0.208 | 4984.505 | 0.2088 | 431.6474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.144 | -21.4061 | 21.967 | 7896.1317 | 13.4496 | 460.3235 | [5 empty] | 68.6087 | 71.1544 | 58.7317 | [5 empty] | 0.0049 | -0.051 | 5005.2715 | 431.7065 |  |  |  |  | 68.5609 | 71.118 | 58.3903 | [7 empty] | 0.0656 | 0.1398 | 0.2002 | 4985.1009 | 0.1774 | 431.6407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1658 | -21.4295 | 21.995 | 7890.9175 | 13.4579 | 461.0728 | [5 empty] | 68.9905 | 71.5505 | 59.0581 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0508 | 5005.2423 | 432.4204 |  |  |  |  | 68.9899 | 71.5499 | 58.8076 | [7 empty] | 0.0693 | 0.0998 | 0.1638 | 4988.7485 | 0.1405 | 432.4194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3449 | -21.4848 | 22.0917 | 7900.528 | 13.4693 | 461.9179 | [5 empty] | 69.3734 | 71.9477 | 59.3855 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0507 | 5005.2134 | 433.1331 |  |  |  |  | 69.4714 | 72.0266 | 59.2399 | [7 empty] | 0.093 | 0.0714 | 0.1506 | 4990.561 | 0.1256 | 433.2741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3556 | -21.5611 | 22.1685 | 7902.3025 | 13.5059 | 462.8047 | [5 empty] | 69.7575 | 72.3462 | 59.7139 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0505 | 5005.1847 | 433.8444 |  |  |  |  | 69.978 | 72.6556 | 59.7062 | [7 empty] | -0.0483 | 0.1221 | 0.1806 | 4991.0465 | 0.2148 | 434.3943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2544 | -21.608 | 22.19 | 7885.9925 | 13.556 | 464.0616 | [5 empty] | 70.1428 | 72.7459 | 60.0433 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0503 | 5005.1562 | 434.5545 |  |  |  |  | 70.129 | 72.9915 | 60.1248 | [7 empty] | -0.3509 | 0.0717 | 0.3761 | 5006.7913 | 0.4516 | 434.9891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.0816 | -21.5902 | 22.1325 | 7864.4716 | 13.5552 | 464.5519 | [5 empty] | 70.5293 | 73.1468 | 60.3737 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0501 | 5005.1279 | 435.2633 |  |  |  |  | 70.199 | 73.1692 | 60.1623 | [7 empty] | -0.479 | 0.1566 | 0.5261 | 5003.5603 | 0.6311 | 435.3028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0933 | -21.6594 | 22.2028 | 7866.805 | 13.5842 | 465.3174 | [5 empty] | 70.9169 | 73.5489 | 60.705 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0499 | 5005.0998 | 435.9708 |  |  |  |  | 71.2657 | 73.8985 | 60.8158 | [7 empty] | 0.068 | 0.0529 | 0.1207 | 4993.2924 | 0.1304 | 436.5832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.1056 | -21.633 | 22.18 | 7862.6826 | 13.543 | 465.3258 | [5 empty] | 71.3057 | 73.9522 | 61.0374 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0497 | 5005.072 | 436.6771 |  |  |  |  | 71.3098 | 74.1719 | 60.8078 | [7 empty] | -0.209 | 0.2341 | 0.3553 | 4986.6454 | 0.4301 | 437.0603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.1258 | -21.7195 | 22.2691 | 7868.8189 | 13.5776 | 466.0812 | [5 empty] | 71.6956 | 74.3567 | 61.3708 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0495 | 5005.0444 | 437.3821 |  |  |  |  | 71.7839 | 74.6419 | 61.2175 | [7 empty] | -0.1819 | 0.2161 | 0.3246 | 4987.3673 | 0.3939 | 437.8771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.1319 | -21.7803 | 22.3298 | 7868.9139 | 13.6046 | 466.8675 | [5 empty] | 72.0867 | 74.7624 | 61.7052 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0493 | 5005.017 | 438.0858 |  |  |  |  | 71.815 | 74.6816 | 61.2292 | [7 empty] | -0.1875 | 0.2298 | 0.3389 | 4986.3113 | 0.4047 | 437.9459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.1318 | -21.8084 | 22.3573 | 7862.6142 | 13.6195 | 467.6608 | [5 empty] | 72.479 | 75.1694 | 62.0406 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0492 | 5004.9898 | 438.7883 |  |  |  |  | 72.8956 | 75.4574 | 61.8891 | [7 empty] | 0.3129 | 0.1515 | 0.3678 | 4975.5853 | 0.3263 | 439.2836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1764 | -21.8485 | 22.4067 | 7860.2678 | 13.6384 | 468.5295 | [5 empty] | 72.8725 | 75.5776 | 62.377 | [5 empty] | 0.0047 | -0.049 | 5004.9628 | 439.4896 |  |  |  |  | 72.9518 | 75.7361 | 61.9015 | [7 empty] | 0.0453 | 0.3199 | 0.3711 | 4969.9128 | 0.3533 | 439.7611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.203 | -21.9476 | 22.5095 | 7867.7846 | 13.6813 | 469.3651 | [5 empty] | 73.2671 | 75.9869 | 62.7144 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0488 | 5004.9361 | 440.1896 |  |  |  |  | 73.4363 | 76.205 | 62.3229 | [7 empty] | 0.0855 | 0.2921 | 0.3504 | 4971.0787 | 0.3197 | 440.5611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.2141 | -22.0093 | 22.5723 | 7869.7749 | 13.7041 | 470.0487 | [5 empty] | 73.6629 | 76.3975 | 63.0528 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0486 | 5004.9095 | 440.8884 |  |  |  |  | 73.9322 | 76.7192 | 62.7731 | [7 empty] | 0.0788 | 0.2757 | 0.3327 | 4972.8836 | 0.3098 | 441.4336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.2174 | -22.0625 | 22.625 | 7868.5431 | 13.7279 | 470.8157 | [5 empty] | 74.0598 | 76.8093 | 63.3921 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0484 | 5004.8832 | 441.5859 |  |  |  |  | 74.38 | 77.22 | 63.1874 | [7 empty] | 0.0259 | 0.2806 | 0.3297 | 4974.3992 | 0.3319 | 442.2783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.2122 | -22.1191 | 22.679 | 7868.1488 | 13.7515 | 471.5268 | [5 empty] | 74.458 | 77.2224 | 63.7325 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0482 | 5004.8571 | 442.2822 |  |  |  |  | 74.4062 | 77.235 | 63.2097 | [7 empty] | 0.041 | 0.2726 | 0.3229 | 4974.5899 | 0.3047 | 442.3035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2492 | -22.2778 | 22.8421 | 7891.5547 | 13.8022 | 472.0286 | [5 empty] | 74.8573 | 77.6366 | 64.0739 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0481 | 5004.8311 | 442.9773 |  |  |  |  | 74.8799 | 77.6904 | 63.6501 | [7 empty] | 0.0766 | 0.2275 | 0.2848 | 4977.4486 | 0.2542 | 443.0674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.2365 | -22.2818 | 22.8433 | 7892.0639 | 13.7731 | 471.9871 | [5 empty] | 75.2578 | 78.0521 | 64.4163 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0479 | 5004.8054 | 443.6712 |  |  |  |  | 75.2099 | 78.1493 | 64.1007 | [7 empty] | -0.1086 | 0.2067 | 0.2786 | 4985.8958 | 0.319 | 443.8331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2563 | -22.3212 | 22.8863 | 7889.0212 | 13.7908 | 472.7751 | [5 empty] | 75.6594 | 78.4687 | 64.7597 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0477 | 5004.7799 | 444.3638 |  |  |  |  | 75.6562 | 78.6106 | 64.5369 | [7 empty] | -0.1197 | 0.1736 | 0.2538 | 4989.2849 | 0.2981 | 444.5988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.277 | -22.5663 | 23.1299 | 7917.2323 | 13.9055 | 473.9369 | [5 empty] | 76.0623 | 78.8866 | 65.1041 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0475 | 5004.7546 | 445.0552 |  |  |  |  | 76.0229 | 79.0802 | 64.9855 | [7 empty] | -0.2614 | 0.1543 | 0.3339 | 4996.0195 | 0.4083 | 445.3743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.3224 | -22.4532 | 23.0303 | 7887.4185 | 13.8654 | 474.8129 | [5 empty] | 76.4663 | 79.3057 | 65.4495 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0474 | 5004.7294 | 445.7454 |  |  |  |  | 76.4979 | 79.5701 | 65.4759 | [7 empty] | -0.2776 | 0.104 | 0.3202 | 5001.0889 | 0.3909 | 446.1792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2813 | -22.4784 | 23.0456 | 7890.8105 | 13.844 | 474.7073 | [5 empty] | 76.8715 | 79.7261 | 65.7959 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0472 | 5004.7044 | 446.4344 |  |  |  |  | 76.5628 | 79.7464 | 65.496 | [7 empty] | -0.4013 | 0.195 | 0.4726 | 4997.3086 | 0.5695 | 446.4677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.2939 | -22.5309 | 23.0998 | 7890.2892 | 13.8656 | 475.4473 | [5 empty] | 77.2778 | 80.1476 | 66.1434 | [5 empty] | 0.0045 | -0.047 | 5004.6797 | 447.1222 |  |  |  |  | 77.0072 | 80.2009 | 65.8874 | [7 empty] | -0.395 | 0.1837 | 0.4613 | 4998.0994 | 0.5552 | 447.2089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.3177 | -22.4414 | 23.0183 | 7864.9641 | 13.8326 | 476.2308 | [5 empty] | 77.6854 | 80.5704 | 66.4918 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0468 | 5004.6551 | 447.8088 |  |  |  |  | 77.6157 | 80.9335 | 66.5584 | [7 empty] | -0.5519 | 0.1633 | 0.5947 | 5005.3726 | 0.704 | 448.396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.3181 | -22.4436 | 23.0207 | 7854.3814 | 13.8378 | 477.0139 | [5 empty] | 78.0941 | 80.9944 | 66.8412 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0467 | 5004.6307 | 448.4942 |  |  |  |  | 78.0837 | 81.4107 | 67.0414 | [7 empty] | -0.56 | 0.111 | 0.5861 | 5010.2775 | 0.684 | 449.1642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4795 | -22.5142 | 23.1273 | 7866.3662 | 13.8534 | 477.7445 | [5 empty] | 78.504 | 81.4196 | 67.1917 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0465 | 5004.6066 | 449.1784 |  |  |  |  | 78.1107 | 81.4326 | 67.0646 | [7 empty] | -0.5525 | 0.1069 | 0.5777 | 5010.3791 | 0.6671 | 449.1993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.6194 | -22.6762 | 23.3182 | 7884.1407 | 13.9353 | 479.0932 | [5 empty] | 78.915 | 81.846 | 67.5431 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0463 | 5004.5825 | 449.8614 |  |  |  |  | 79.8685 | 82.4573 | 68.165 | [7 empty] | 0.5018 | -0.1795 | 0.5149 | 4999.1106 | 0.6076 | 450.835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.6395 | -22.7167 | 23.3626 | 7880.8444 | 13.956 | 479.9124 | [5 empty] | 79.3273 | 82.2737 | 67.8956 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0461 | 5004.5587 | 450.5433 |  |  |  |  | 79.8904 | 82.47 | 68.1833 | [7 empty] | 0.5138 | -0.1857 | 0.5281 | 4999.2362 | 0.6085 | 450.8552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5469 | -22.8566 | 23.4764 | 7892.8679 | 14.0076 | 480.3728 | [5 empty] | 79.7407 | 82.7026 | 68.249 | [5 empty] | 0.0044 | -0.046 | 5004.535 | 451.2239 |  |  |  |  | 79.9945 | 82.8206 | 68.2162 | [7 empty] | 0.2371 | 0.0005 | 0.2373 | 4992.4395 | 0.2385 | 451.4106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4711 | -23.0978 | 23.6934 | 7911.289 | 14.1372 | 481.6918 | [5 empty] | 80.1553 | 83.1327 | 68.6035 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0458 | 5004.5116 | 451.9034 |  |  |  |  | 80.4851 | 83.3656 | 68.6704 | [7 empty] | 0.1851 | 0.0042 | 0.1875 | 4993.9206 | 0.1896 | 452.2701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4941 | -23.1475 | 23.7472 | 7909.9672 | 14.1602 | 482.4873 | [5 empty] | 80.5711 | 83.564 | 68.959 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0456 | 5004.4882 | 452.5816 |  |  |  |  | 80.9882 | 83.8574 | 69.1329 | [7 empty] | 0.2125 | -0.0328 | 0.2086 | 4996.2227 | 0.2293 | 453.0412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4639 | -23.1697 | 23.762 | 7913.1477 | 14.1354 | 482.4041 | [5 empty] | 80.9881 | 83.9966 | 69.3155 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0455 | 5004.4651 | 453.2588 |  |  |  |  | 81.3867 | 84.3326 | 69.1622 | [7 empty] | 0.2126 | 0.1781 | 0.3055 | 4977.9374 | 0.2591 | 453.7826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.486 | -23.2028 | 23.7995 | 7908.0202 | 14.1548 | 483.2608 | [5 empty] | 81.4062 | 84.4304 | 69.673 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0453 | 5004.4422 | 453.9347 |  |  |  |  | 81.861 | 84.8207 | 69.5953 | [7 empty] | 0.2099 | 0.1599 | 0.2905 | 4979.6544 | 0.2525 | 454.5404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.5081 | -23.2352 | 23.8363 | 7904.0739 | 14.1698 | 484.0272 | [5 empty] | 81.8256 | 84.8654 | 70.0315 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0451 | 5004.4194 | 454.6095 |  |  |  |  | 81.8645 | 84.8351 | 69.6022 | [7 empty] | 0.1964 | 0.1645 | 0.2843 | 4979.7218 | 0.2301 | 454.5626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.4916 | -23.2891 | 23.8851 | 7902.0663 | 14.1945 | 484.7518 | [5 empty] | 82.2461 | 85.3016 | 70.391 | [5 empty] | 0.0043 | -0.045 | 5004.3968 | 455.2831 |  |  |  |  | 82.2912 | 85.5172 | 70.0962 | [7 empty] | -0.1154 | 0.2433 | 0.3121 | 4983.5616 | 0.3534 | 455.615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.5329 | -23.2995 | 23.9048 | 7894.1187 | 14.2044 | 485.6178 | [5 empty] | 82.6678 | 85.7391 | 70.7515 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0448 | 5004.3743 | 455.9556 |  |  |  |  | 82.7517 | 86.0027 | 70.5407 | [7 empty] | -0.136 | 0.2197 | 0.2994 | 4986.3281 | 0.3488 | 456.3593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5509 | -23.297 | 23.9067 | 7895.0064 | 14.1688 | 485.602 | [5 empty] | 83.0907 | 86.1778 | 71.1131 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0446 | 5004.3521 | 456.6269 |  |  |  |  | 83.0746 | 86.3024 | 71.0201 | [7 empty] | -0.142 | 0.0866 | 0.1965 | 4997.9903 | 0.2385 | 456.8171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.7251 | -23.2575 | 23.9096 | 7879.9152 | 14.1724 | 486.9504 | [5 empty] | 83.5147 | 86.6177 | 71.4757 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0445 | 5004.3299 | 457.2971 |  |  |  |  | 83.5798 | 86.8181 | 71.4992 | [7 empty] | -0.1428 | 0.0556 | 0.1779 | 5000.6896 | 0.2192 | 457.6014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8618 | -23.1962 | 23.8835 | 7868.6011 | 14.1381 | 487.6098 | [5 empty] | 83.94 | 87.0588 | 71.8392 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0443 | 5004.308 | 457.9661 |  |  |  |  | 83.9824 | 87.3223 | 71.5346 | [7 empty] | -0.1711 | 0.2762 | 0.3653 | 4982.7909 | 0.4232 | 458.3642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.8012 | -23.2005 | 23.873 | 7867.8911 | 14.104 | 487.4512 | [5 empty] | 84.3664 | 87.5012 | 72.2038 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0441 | 5004.2862 | 458.6339 |  |  |  |  | 84.1709 | 87.7037 | 71.9882 | [7 empty] | -0.4532 | 0.2326 | 0.5346 | 4995.9773 | 0.6378 | 458.9386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.8318 | -23.2421 | 23.921 | 7864.5992 | 14.1276 | 488.3278 | [5 empty] | 84.7941 | 87.9448 | 72.5694 | [5 empty] | 0.0042 | -0.044 | 5004.2645 | 459.3007 |  |  |  |  | 84.6632 | 88.2159 | 72.4671 | [7 empty] | -0.4668 | 0.2016 | 0.5311 | 4999.086 | 0.6314 | 459.7066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.7413 | -23.4498 | 24.1008 | 7875.9802 | 14.2449 | 489.6328 | [5 empty] | 85.2229 | 88.3897 | 72.936 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0438 | 5004.2431 | 459.9663 |  |  |  |  | 85.2371 | 88.7703 | 72.985 | [7 empty] | -0.4243 | 0.1611 | 0.475 | 5001.1075 | 0.5669 | 460.5334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.6244 | -23.5899 | 24.2096 | 7887.4201 | 14.2925 | 489.9996 | [5 empty] | 85.6529 | 88.8358 | 73.3037 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0437 | 5004.2218 | 460.6307 |  |  |  |  | 85.2032 | 88.7756 | 72.9541 | [7 empty] | -0.4702 | 0.187 | 0.5275 | 5000.4406 | 0.6221 | 460.5412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.6272 | -23.6253 | 24.2449 | 7883.2188 | 14.3092 | 490.7399 | [5 empty] | 86.0841 | 89.2831 | 73.6723 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0435 | 5004.2006 | 461.2941 |  |  |  |  | 86.7451 | 89.7165 | 73.8838 | [7 empty] | 0.3726 | -0.009 | 0.3701 | 4989.0249 | 0.3921 | 461.934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6608 | -23.6839 | 24.3099 | 7884.6597 | 14.3323 | 491.4856 | [5 empty] | 86.5164 | 89.7316 | 74.042 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0433 | 5004.1796 | 461.9563 |  |  |  |  | 86.7432 | 89.7165 | 73.8757 | [7 empty] | 0.3719 | -0.0043 | 0.3698 | 4988.6551 | 0.3779 | 461.934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6562 | -23.6562 | 24.282 | 7879.2229 | 14.2913 | 491.525 | [5 empty] | 86.95 | 90.1814 | 74.4127 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0432 | 5004.1588 | 462.6174 |  |  |  |  | 87.271 | 90.2325 | 74.5853 | [7 empty] | 0.3476 | -0.1604 | 0.3629 | 5002.673 | 0.4197 | 462.6923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6945 | -23.8341 | 24.464 | 7891.9728 | 14.39 | 492.9049 | [5 empty] | 87.3848 | 90.6324 | 74.7843 | [5 empty] | 0.0041 | -0.043 | 5004.138 | 463.2773 |  |  |  |  | 87.7314 | 90.7829 | 74.6495 | [7 empty] | 0.339 | 0.0585 | 0.3499 | 4984.5375 | 0.3332 | 463.4969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.7149 | -23.7587 | 24.3956 | 7880.4903 | 14.3275 | 492.9158 | [5 empty] | 87.8207 | 91.0846 | 75.1571 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0429 | 5004.1175 | 463.9362 |  |  |  |  | 87.8676 | 91.1694 | 74.7098 | [7 empty] | 0.0735 | 0.2364 | 0.2878 | 4978.414 | 0.2535 | 464.0593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.753 | -23.8474 | 24.491 | 7886.9933 | 14.3618 | 493.6726 | [5 empty] | 88.2579 | 91.5381 | 75.5308 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0427 | 5004.0971 | 464.5939 |  |  |  |  | 88.4223 | 91.8734 | 75.2035 | [7 empty] | -0.0761 | 0.3028 | 0.3547 | 4977.8665 | 0.3816 | 465.0784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8463 | -23.808 | 24.4749 | 7878.3168 | 14.3337 | 494.225 | [5 empty] | 88.6962 | 91.9928 | 75.9055 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0425 | 5004.0768 | 465.2505 |  |  |  |  | 88.9745 | 92.2757 | 75.9401 | [7 empty] | 0.0563 | 0.0607 | 0.1157 | 4993.7301 | 0.1135 | 465.6575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.88 | -23.873 | 24.5463 | 7880.1364 | 14.3613 | 495.0155 | [5 empty] | 89.1357 | 92.4488 | 76.2813 | [5 empty] | 0.004 | -0.0424 | 5004.0567 | 465.9061 |  |  |  |  | 89.0957 | 92.6552 | 75.9834 | [7 empty] | -0.2149 | 0.2444 | 0.3608 | 4987.325 | 0.4248 | 466.2019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -6.0018 | -23.8143 | 24.519 | 7869.5433 | 14.3258 | 495.6009 | [5 empty] | 89.5764 | 92.906 | 76.6581 | [5 empty] | 0.004 | -0.0422 | 5004.0367 | 466.5605 |  |  |  |  | 89.6093 | 93.1967 | 76.4811 | [7 empty] | -0.237 | 0.2183 | 0.3549 | 4990.2441 | 0.4247 | 466.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -6.0079 | -23.9028 | 24.6065 | 7874.5045 | 14.3609 | 496.3246 | [5 empty] | 90.0183 | 93.3644 | 77.0359 | [5 empty] | 0.004 | -0.0421 | 5004.0169 | 467.2138 |  |  |  |  | 90.1511 | 93.7934 | 77.0216 | [7 empty] | -0.2918 | 0.198 | 0.381 | 4993.7364 | 0.463 | 467.8226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.9326 | -24.0742 | 24.7546 | 7891.5935 | 14.4208 | 496.8081 | [5 empty] | 90.4614 | 93.8241 | 77.4147 | [5 empty] | 0.004 | -0.0419 | 5003.9972 | 467.866 |  |  |  |  | 90.6408 | 94.2774 | 77.4697 | [7 empty] | -0.2709 | 0.1679 | 0.3458 | 4995.5584 | 0.4235 | 468.5065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9691 | -24.1584 | 24.8453 | 7897.9192 | 14.4503 | 497.5058 | [5 empty] | 90.9057 | 94.285 | 77.7946 | [5 empty] | 0.004 | -0.0418 | 5003.9777 | 468.5172 |  |  |  |  | 90.6192 | 94.2388 | 77.4519 | [7 empty] | -0.2531 | 0.1579 | 0.3255 | 4995.7993 | 0.3878 | 468.4521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.874 | -24.4097 | 25.067 | 7917.2676 | 14.5756 | 498.6856 | [5 empty] | 91.3512 | 94.7471 | 78.1755 | [5 empty] | 0.004 | -0.0416 | 5003.9582 | 469.1672 |  |  |  |  | 92.3002 | 95.3284 | 78.4946 | [7 empty] | 0.5572 | -0.0258 | 0.5535 | 4984.7557 | 0.5887 | 469.9809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8948 | -24.3447 | 25.0088 | 7897.2802 | 14.5544 | 499.4458 | [5 empty] | 91.7979 | 95.2105 | 78.5573 | [5 empty] | 0.004 | -0.0415 | 5003.9389 | 469.8162 |  |  |  |  | 92.2939 | 95.3468 | 78.4957 | [7 empty] | 0.5283 | -0.0144 | 0.5251 | 4984.7584 | 0.5423 | 470.0065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8882 | -24.4439 | 25.1039 | 7904.6604 | 14.5881 | 500.0564 | [5 empty] | 92.2457 | 95.6751 | 78.9403 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0413 | 5003.9198 | 470.464 |  |  |  |  | 92.5826 | 96.0965 | 79.019 | [7 empty] | -0.029 | 0.1084 | 0.1533 | 4992.6933 | 0.1853 | 471.0492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.9105 | -24.4012 | 25.0677 | 7896.5563 | 14.5456 | 500.2323 | [5 empty] | 92.6948 | 96.141 | 79.3242 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0412 | 5003.9008 | 471.1108 |  |  |  |  | 93.1 | 96.6311 | 79.5266 | [7 empty] | -0.0409 | 0.0735 | 0.1231 | 4995.9476 | 0.1726 | 471.7883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.9308 | -24.3617 | 25.0343 | 7883.0326 | 14.5257 | 500.8351 | [5 empty] | 93.1451 | 96.6081 | 79.7092 | [5 empty] | 0.0039 | -0.041 | 5003.882 | 471.7566 |  |  |  |  | 93.2315 | 97.0512 | 79.5838 | [7 empty] | -0.339 | 0.2674 | 0.4612 | 4989.6948 | 0.5532 | 472.3666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.975 | -24.5865 | 25.2633 | 7905.2474 | 14.6315 | 502.0556 | [5 empty] | 93.5965 | 97.0764 | 80.0951 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0409 | 5003.8632 | 472.4012 |  |  |  |  | 93.2151 | 97.0426 | 79.5808 | [7 empty] | -0.3506 | 0.2667 | 0.4693 | 4990.1215 | 0.5547 | 472.3548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9949 | -24.6513 | 25.3311 | 7907.0108 | 14.6554 | 502.7714 | [5 empty] | 94.0492 | 97.546 | 80.4821 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0407 | 5003.8446 | 473.0448 |  |  |  |  | 94.3295 | 97.6357 | 80.0402 | [7 empty] | 0.3713 | 0.1887 | 0.4332 | 4973.456 | 0.3669 | 473.1675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -6.0128 | -24.8921 | 25.5695 | 7941.2192 | 14.7286 | 503.1999 | [5 empty] | 94.5031 | 98.0168 | 80.8702 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0406 | 5003.8261 | 473.6873 |  |  |  |  | 94.9292 | 98.3942 | 80.6043 | [7 empty] | 0.2107 | 0.2411 | 0.3494 | 4974.4244 | 0.2886 | 474.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -6.0243 | -24.8094 | 25.492 | 7927.1454 | 14.6685 | 503.2911 | [5 empty] | 94.9581 | 98.4889 | 81.2592 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0404 | 5003.8078 | 474.3288 |  |  |  |  | 94.9344 | 98.3932 | 80.6334 | [7 empty] | 0.2123 | 0.2249 | 0.3374 | 4975.679 | 0.268 | 474.199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -6.0454 | -24.8746 | 25.5604 | 7929.1703 | 14.6914 | 503.9927 | [5 empty] | 95.4144 | 98.9622 | 81.6493 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0403 | 5003.7895 | 474.9692 |  |  |  |  | 95.4913 | 99.002 | 81.1252 | [7 empty] | 0.1746 | 0.2342 | 0.3233 | 4976.19 | 0.2579 | 475.0228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1895 | -24.8453 | 25.5666 | 7923.2001 | 14.6696 | 504.6773 | [5 empty] | 95.8718 | 99.4368 | 82.0404 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0401 | 5003.7715 | 475.6085 |  |  |  |  | 95.9846 | 99.5184 | 81.6749 | [7 empty] | 0.1414 | 0.1719 | 0.2528 | 4982.3007 | 0.2019 | 475.7183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3522 | -24.8189 | 25.5812 | 7908.7518 | 14.6846 | 506.0902 | [5 empty] | 96.3305 | 99.9126 | 82.4325 | [5 empty] | 0.0038 | -0.04 | 5003.7535 | 476.2468 |  |  |  |  | 96.5304 | 100.1031 | 82.2143 | [7 empty] | 0.1054 | 0.1455 | 0.2115 | 4985.6045 | 0.175 | 476.5016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3737 | -24.8612 | 25.6276 | 7905.3676 | 14.7056 | 506.9187 | [5 empty] | 96.7904 | 100.3896 | 82.8257 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0398 | 5003.7356 | 476.884 |  |  |  |  | 96.8979 | 100.5621 | 82.7399 | [7 empty] | -0.0234 | 0.084 | 0.1268 | 4994.6305 | 0.1375 | 477.1138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2518 | -25.0064 | 25.7385 | 7915.1684 | 14.7558 | 507.3908 | [5 empty] | 97.2514 | 100.8679 | 83.2199 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0397 | 5003.7179 | 477.5202 |  |  |  |  | 97.0236 | 100.9645 | 82.8037 | [7 empty] | -0.3049 | 0.2612 | 0.431 | 4989.3097 | 0.5068 | 477.6483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2834 | -25.0377 | 25.7767 | 7911.7088 | 14.7677 | 508.1361 | [5 empty] | 97.7137 | 101.3474 | 83.6151 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0395 | 5003.7004 | 478.1553 |  |  |  |  | 97.6052 | 101.6022 | 83.3193 | [7 empty] | -0.3443 | 0.2708 | 0.4663 | 4989.81 | 0.5508 | 478.4916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.2053 | -25.1884 | 25.9041 | 7923.8186 | 14.8204 | 508.6812 | [5 empty] | 98.1771 | 101.8282 | 84.0113 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0394 | 5003.6828 | 478.7894 |  |  |  |  | 98.0058 | 102.1302 | 83.936 | [7 empty] | -0.521 | 0.1979 | 0.5759 | 5001.1786 | 0.6685 | 479.1863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.2081 | -25.2397 | 25.9547 | 7922.3776 | 14.8395 | 509.3898 | [5 empty] | 98.6418 | 102.3103 | 84.4086 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0393 | 5003.6655 | 479.4225 |  |  |  |  | 98.5075 | 102.6275 | 84.4724 | [7 empty] | -0.5177 | 0.1311 | 0.5485 | 5006.398 | 0.6267 | 479.8376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.198 | -25.2662 | 25.9782 | 7920.7049 | 14.8348 | 509.7771 | [5 empty] | 99.1077 | 102.7936 | 84.8069 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0391 | 5003.6482 | 480.0545 |  |  |  |  | 99.0728 | 103.2436 | 85.0069 | [7 empty] | -0.558 | 0.1222 | 0.5844 | 5008.3506 | 0.6651 | 480.6406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.2315 | -25.3088 | 26.0277 | 7918.0655 | 14.854 | 510.5987 | [5 empty] | 99.5748 | 103.2781 | 85.2062 | [5 empty] | 0.0037 | -0.039 | 5003.6311 | 480.6855 |  |  |  |  | 99.5611 | 103.6581 | 85.5427 | [7 empty] | -0.4845 | 0.0119 | 0.4909 | 5014.8181 | 0.5362 | 481.1784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.222 | -25.3601 | 26.0754 | 7920.6125 | 14.8571 | 510.966 | [5 empty] | 100.043 | 103.7639 | 85.6066 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0388 | 5003.6141 | 481.3154 |  |  |  |  | 100.0937 | 104.2132 | 86.0561 | [7 empty] | -0.4981 | -0.015 | 0.5023 | 5017.3453 | 0.5411 | 481.8958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.2086 | -25.3802 | 26.0918 | 7913.9283 | 14.864 | 511.6305 | [5 empty] | 100.5125 | 104.2509 | 86.008 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0387 | 5003.5972 | 481.9444 |  |  |  |  | 100.5975 | 104.5813 | 86.5874 | [7 empty] | -0.356 | -0.1507 | 0.3768 | 5023.6817 | 0.3577 | 482.3695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.4209 | -25.4168 | 26.1788 | 7920.9288 | 14.8657 | 512.4089 | [5 empty] | 100.9832 | 104.7392 | 86.4104 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0386 | 5003.5804 | 482.5723 |  |  |  |  | 100.5635 | 104.5628 | 86.5568 | [7 empty] | -0.3733 | -0.1406 | 0.3906 | 5023.4164 | 0.3713 | 482.3457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.4322 | -25.4783 | 26.2413 | 7920.6608 | 14.8907 | 513.1809 | [5 empty] | 101.4551 | 105.2287 | 86.8138 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0384 | 5003.5637 | 483.1992 |  |  |  |  | 102.1869 | 105.6319 | 87.1374 | [7 empty] | 0.4373 | -0.0897 | 0.4367 | 4994.1872 | 0.4788 | 483.7136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.4328 | -25.4368 | 26.2014 | 7914.8611 | 14.8397 | 513.1311 | [5 empty] | 101.9282 | 105.7195 | 87.2183 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0383 | 5003.5472 | 483.8251 |  |  |  |  | 102.4358 | 106.0473 | 87.1182 | [7 empty] | 0.3215 | 0.1106 | 0.3509 | 4982.0707 | 0.3157 | 484.2416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5853 | -25.577 | 26.3751 | 7925.9556 | 14.9143 | 514.5483 | [5 empty] | 102.4025 | 106.2116 | 87.6238 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0381 | 5003.5307 | 484.4499 |  |  |  |  | 102.5843 | 106.4488 | 87.1997 | [7 empty] | 0.0735 | 0.2698 | 0.3158 | 4977.2865 | 0.279 | 484.7503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.453 | -25.593 | 26.3581 | 7915.3372 | 14.9162 | 514.9726 | [5 empty] | 102.878 | 106.7048 | 88.0304 | [5 empty] | 0.0036 | -0.038 | 5003.5145 | 485.0738 |  |  |  |  | 103.1655 | 107.0187 | 87.7658 | [7 empty] | 0.0931 | 0.2172 | 0.2705 | 4980.831 | 0.2347 | 485.4693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4675 | -25.5989 | 26.3675 | 7917.4113 | 14.8824 | 514.9466 | [5 empty] | 103.3547 | 107.1994 | 88.4379 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0379 | 5003.4982 | 485.6966 |  |  |  |  | 103.5418 | 107.5085 | 88.2986 | [7 empty] | -0.0534 | 0.1699 | 0.2154 | 4989.0291 | 0.2358 | 486.0847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.5013 | -25.6654 | 26.4404 | 7919.7389 | 14.9053 | 515.6749 | [5 empty] | 103.8327 | 107.6952 | 88.8466 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0377 | 5003.4821 | 486.3185 |  |  |  |  | 104.1397 | 108.1121 | 88.8686 | [7 empty] | -0.0482 | 0.132 | 0.1774 | 4991.8429 | 0.2072 | 486.8394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.4003 | -25.7228 | 26.4715 | 7907.1043 | 14.9565 | 516.8511 | [5 empty] | 104.3118 | 108.1922 | 89.2562 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0376 | 5003.4661 | 486.9393 |  |  |  |  | 104.5564 | 108.6505 | 89.4611 | [7 empty] | -0.2053 | 0.0767 | 0.2381 | 5000.9491 | 0.2932 | 487.5094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5725 | -25.7926 | 26.5814 | 7918.0333 | 14.9688 | 517.5412 | [5 empty] | 104.7922 | 108.6905 | 89.6669 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0374 | 5003.4502 | 487.5591 |  |  |  |  | 104.5705 | 108.6701 | 89.4476 | [7 empty] | -0.2052 | 0.0917 | 0.2455 | 4999.7831 | 0.2875 | 487.5337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.5625 | -25.8953 | 26.6786 | 7924.1336 | 15.0051 | 518.2218 | [5 empty] | 105.2737 | 109.1901 | 90.0786 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0373 | 5003.4344 | 488.178 |  |  |  |  | 105.1388 | 109.2611 | 89.9377 | [7 empty] | -0.2069 | 0.0902 | 0.2461 | 4999.9472 | 0.2883 | 488.2658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.7229 | -25.9457 | 26.7675 | 7933.553 | 15.0039 | 518.7505 | [5 empty] | 105.7565 | 109.6909 | 90.4913 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0372 | 5003.4187 | 488.7958 |  |  |  |  | 105.6053 | 109.7845 | 90.5814 | [7 empty] | -0.2964 | -0.005 | 0.3017 | 5010.0531 | 0.326 | 488.911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.7092 | -26.054 | 26.869 | 7939.1489 | 15.0462 | 519.512 | [5 empty] | 106.2405 | 110.193 | 90.9051 | [5 empty] | 0.0035 | -0.037 | 5003.4031 | 489.4127 |  |  |  |  | 106.3266 | 110.6243 | 91.7113 | [7 empty] | -0.492 | -0.1983 | 0.5212 | 5030.9588 | 0.4866 | 489.9406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.6288 | -26.0402 | 26.8358 | 7926.1327 | 15.0367 | 519.9875 | [5 empty] | 106.7257 | 110.6963 | 91.3199 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0369 | 5003.3877 | 490.0286 |  |  |  |  | 106.2696 | 110.553 | 91.6905 | [7 empty] | -0.4855 | -0.2182 | 0.5216 | 5032.3176 | 0.4721 | 489.8535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6718 | -26.115 | 26.919 | 7929.9094 | 15.0624 | 520.7287 | [5 empty] | 107.2121 | 111.2009 | 91.7358 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0368 | 5003.3723 | 490.6434 |  |  |  |  | 107.9924 | 111.4937 | 92.1867 | [7 empty] | 0.5692 | -0.2138 | 0.5927 | 4999.9063 | 0.6652 | 490.999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.5433 | -26.1109 | 26.8836 | 7916.2412 | 15.0585 | 521.1749 | [5 empty] | 107.6997 | 111.7068 | 92.1527 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0366 | 5003.357 | 491.2573 |  |  |  |  | 108.329 | 111.988 | 92.2478 | [7 empty] | 0.4674 | -0.0285 | 0.464 | 4988.7528 | 0.48 | 491.5975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.5462 | -26.1551 | 26.9273 | 7922.719 | 15.0426 | 521.2082 | [5 empty] | 108.1885 | 112.2139 | 92.5706 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0365 | 5003.3418 | 491.8703 |  |  |  |  | 108.9642 | 112.6204 | 92.9136 | [7 empty] | 0.4679 | -0.1001 | 0.4687 | 4994.2471 | 0.5112 | 492.3598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.554 | -26.2377 | 27.0094 | 7925.6903 | 15.0736 | 521.9541 | [5 empty] | 108.6786 | 112.7222 | 92.9896 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0364 | 5003.3267 | 492.4822 |  |  |  |  | 109.0141 | 112.6976 | 92.9677 | [7 empty] | 0.4398 | -0.0918 | 0.4398 | 4994.4554 | 0.4728 | 492.4526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.7011 | -26.1287 | 26.9401 | 7909.2524 | 15.0203 | 522.5297 | [5 empty] | 109.1698 | 113.2319 | 93.4096 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0362 | 5003.3118 | 493.0932 |  |  |  |  | 109.4474 | 113.5748 | 93.0545 | [7 empty] | 0.067 | 0.2701 | 0.3129 | 4978.1092 | 0.2805 | 493.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.6998 | -26.2193 | 27.0276 | 7914.5017 | 15.0494 | 523.1593 | [5 empty] | 109.6623 | 113.7427 | 93.8306 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0361 | 5003.2969 | 493.7032 |  |  |  |  | 110.0064 | 114.1761 | 93.5652 | [7 empty] | 0.0389 | 0.2654 | 0.3036 | 4979.3488 | 0.2866 | 494.2187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.8975 | -26.1147 | 26.9763 | 7899.6877 | 15.0015 | 523.8745 | [5 empty] | 110.156 | 114.2549 | 94.2527 | [5 empty] | 0.0034 | -0.036 | 5003.2821 | 494.3122 |  |  |  |  | 110.4071 | 114.5565 | 94.1114 | [7 empty] | 0.0334 | 0.1515 | 0.1898 | 4988.161 | 0.1785 | 494.6697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.8257 | -26.4315 | 27.2647 | 7918.4867 | 15.1737 | 525.7575 | [5 empty] | 110.6509 | 114.7683 | 94.6758 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0359 | 5003.2674 | 494.9203 |  |  |  |  | 111.0301 | 115.1898 | 94.7245 | [7 empty] | 0.0301 | 0.1069 | 0.1452 | 4991.6593 | 0.1515 | 495.4178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6975 | -26.5909 | 27.3876 | 7929.6456 | 15.226 | 526.2075 | [5 empty] | 111.147 | 115.2829 | 95.1 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0357 | 5003.2528 | 495.5274 |  |  |  |  | 111.1091 | 115.4481 | 94.7672 | [7 empty] | -0.1398 | 0.2118 | 0.286 | 4988.7872 | 0.3219 | 495.7218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.7331 | -26.5718 | 27.3779 | 7928.2488 | 15.1858 | 526.2382 | [5 empty] | 111.6443 | 115.7989 | 95.5252 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0356 | 5003.2383 | 496.1336 |  |  |  |  | 111.6213 | 116.065 | 95.3871 | [7 empty] | -0.2599 | 0.1724 | 0.3355 | 4995.3388 | 0.394 | 496.4453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.7454 | -26.6265 | 27.4341 | 7928.4608 | 15.2023 | 526.8846 | [5 empty] | 112.1429 | 116.3161 | 95.9514 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0355 | 5003.2239 | 496.7388 |  |  |  |  | 112.215 | 116.6987 | 95.9574 | [7 empty] | -0.289 | 0.1524 | 0.3476 | 4997.7106 | 0.4101 | 497.185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7601 | -26.6749 | 27.4848 | 7930.8225 | 15.2059 | 527.3093 | [5 empty] | 112.6426 | 116.8345 | 96.3787 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0353 | 5003.2096 | 497.343 |  |  |  |  | 112.4126 | 117.1604 | 96.5056 | [7 empty] | -0.6153 | 0.113 | 0.6362 | 5010.322 | 0.7024 | 497.7215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.7795 | -26.7387 | 27.5514 | 7931.9559 | 15.2277 | 528.0137 | [5 empty] | 113.1436 | 117.3542 | 96.807 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0352 | 5003.1954 | 497.9463 |  |  |  |  | 112.4323 | 117.2107 | 96.5124 | [7 empty] | -0.6426 | 0.1333 | 0.6676 | 5009.5974 | 0.7373 | 497.7799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7888 | -26.7891 | 27.6027 | 7934.9677 | 15.2302 | 528.3892 | [5 empty] | 113.6458 | 117.8752 | 97.2364 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0351 | 5003.1813 | 498.5486 |  |  |  |  | 114.1361 | 118.3181 | 97.1034 | [7 empty] | 0.1756 | 0.1827 | 0.2777 | 4981.8352 | 0.2316 | 499.0588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.8438 | -26.823 | 27.6493 | 7932.9493 | 15.2414 | 529.1344 | [5 empty] | 114.1493 | 118.3975 | 97.6668 | [5 empty] | 0.0033 | -0.035 | 5003.1673 | 499.15 |  |  |  |  | 114.5997 | 118.9177 | 97.7674 | [7 empty] | 0.0072 | 0.1222 | 0.1572 | 4991.3103 | 0.1768 | 499.7467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9606 | -26.907 | 27.7599 | 7943.5607 | 15.2593 | 529.7432 | [5 empty] | 114.6539 | 118.921 | 98.0982 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0348 | 5003.1533 | 499.7505 |  |  |  |  | 114.6889 | 119.1748 | 97.7789 | [7 empty] | -0.1405 | 0.2373 | 0.3078 | 4987.0712 | 0.344 | 500.0408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -7.0031 | -26.9163 | 27.7797 | 7937.6344 | 15.2614 | 530.4526 | [5 empty] | 115.1598 | 119.4457 | 98.5307 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0347 | 5003.1394 | 500.35 |  |  |  |  | 115.8659 | 120.071 | 98.3718 | [7 empty] | 0.2553 | 0.2551 | 0.3841 | 4974.2762 | 0.3203 | 501.0612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.177 | -26.9632 | 27.8695 | 7944.9986 | 15.2658 | 531.1109 | [5 empty] | 115.6669 | 119.9718 | 98.9642 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0346 | 5003.1256 | 500.9486 |  |  |  |  | 115.9883 | 120.3456 | 98.4419 | [7 empty] | 0.1187 | 0.347 | 0.3987 | 4971.4905 | 0.3402 | 501.3725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.1834 | -26.9664 | 27.8743 | 7945.8253 | 15.2351 | 531.1092 | [5 empty] | 116.1752 | 120.4991 | 99.3988 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0344 | 5003.1119 | 501.5462 |  |  |  |  | 116.5913 | 121.0411 | 99.0036 | [7 empty] | 0.0418 | 0.3613 | 0.3976 | 4972.7408 | 0.3725 | 502.158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1818 | -26.9918 | 27.8985 | 7940.1061 | 15.2452 | 531.8076 | [5 empty] | 116.6847 | 121.0277 | 99.8344 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0343 | 5003.0984 | 502.1429 |  |  |  |  | 117.1338 | 121.4299 | 99.6019 | [7 empty] | 0.1835 | 0.2103 | 0.3038 | 4979.7824 | 0.2471 | 502.5954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0607 | -27.1138 | 27.9858 | 7946.2895 | 15.2825 | 532.2228 | [5 empty] | 117.1954 | 121.5575 | 100.2711 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0342 | 5003.0848 | 502.7387 |  |  |  |  | 117.76 | 122.0925 | 100.2534 | [7 empty] | 0.1481 | 0.1643 | 0.2457 | 4984.2396 | 0.2146 | 503.3379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.1016 | -27.1336 | 28.0154 | 7941.1528 | 15.2908 | 532.9822 | [5 empty] | 117.7074 | 122.0886 | 100.7088 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0341 | 5003.0714 | 503.3335 |  |  |  |  | 118.3098 | 122.5498 | 100.8213 | [7 empty] | 0.2373 | 0.0622 | 0.2531 | 4989.1915 | 0.2392 | 503.8482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9755 | -27.2645 | 28.1106 | 7938.1943 | 15.3667 | 534.1535 | [5 empty] | 118.2206 | 122.621 | 101.1476 | [5 empty] | 0.0032 | -0.034 | 5003.0581 | 503.9275 |  |  |  |  | 118.7392 | 123.1044 | 101.4295 | [7 empty] | 0.0863 | 0.0103 | 0.0941 | 4997.3952 | 0.1193 | 504.4647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -7.0124 | -27.3738 | 28.2258 | 7951.1159 | 15.3882 | 534.5396 | [5 empty] | 118.735 | 123.1546 | 101.5874 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0338 | 5003.0448 | 504.5205 |  |  |  |  | 118.7672 | 123.1675 | 101.4139 | [7 empty] | 0.0613 | 0.0454 | 0.0982 | 4995.5374 | 0.0763 | 504.5347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -7.0196 | -27.3744 | 28.2282 | 7952.2071 | 15.3554 | 534.4929 | [5 empty] | 119.2507 | 123.6896 | 102.0282 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0337 | 5003.0317 | 505.1125 |  |  |  |  | 119.4727 | 123.9277 | 102.2052 | [7 empty] | -0.0018 | -0.0239 | 0.011 | 5002.4555 | 0.0448 | 505.3754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -7.0377 | -27.3776 | 28.236 | 7943.6361 | 15.3588 | 535.2355 | [5 empty] | 119.7675 | 124.2257 | 102.4701 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0336 | 5003.0186 | 505.7037 |  |  |  |  | 119.8634 | 124.4591 | 102.8234 | [7 empty] | -0.1754 | -0.0858 | 0.1861 | 5012.0001 | 0.1772 | 505.9603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0913 | -27.5006 | 28.3685 | 7950.3937 | 15.4146 | 536.2899 | [5 empty] | 120.2856 | 124.7632 | 102.9131 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0335 | 5003.0055 | 506.294 |  |  |  |  | 120.4816 | 125.0653 | 103.3676 | [7 empty] | -0.1447 | -0.1102 | 0.1666 | 5012.8843 | 0.1523 | 506.6247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.2143 | -27.5494 | 28.4469 | 7955.5941 | 15.4215 | 536.9152 | [5 empty] | 120.8049 | 125.3019 | 103.3571 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0333 | 5002.9926 | 506.8833 |  |  |  |  | 120.6781 | 125.5384 | 103.9961 | [7 empty] | -0.4857 | -0.177 | 0.5096 | 5027.5774 | 0.4697 | 507.1413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.2318 | -27.574 | 28.4752 | 7951.0979 | 15.4292 | 537.5858 | [5 empty] | 121.3255 | 125.8419 | 103.8021 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0332 | 5002.9797 | 507.4717 |  |  |  |  | 122.5083 | 126.5389 | 104.6317 | [7 empty] | 0.5358 | -0.2198 | 0.5643 | 5001.3377 | 0.6395 | 508.2279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3688 | -27.617 | 28.5521 | 7956.5138 | 15.4324 | 538.1834 | [5 empty] | 121.8472 | 126.3832 | 104.2482 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0331 | 5002.967 | 508.0593 |  |  |  |  | 122.5037 | 126.548 | 104.6188 | [7 empty] | 0.5245 | -0.2089 | 0.5502 | 5000.8667 | 0.6113 | 508.2376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.4045 | -27.6531 | 28.5962 | 7953.9844 | 15.4452 | 538.902 | [5 empty] | 122.3702 | 126.9257 | 104.6953 | [5 empty] | 0.0031 | -0.033 | 5002.9543 | 508.6459 |  |  |  |  | 122.8414 | 127.0785 | 104.6627 | [7 empty] | 0.4003 | -0.0108 | 0.3978 | 4990.0221 | 0.3998 | 508.8107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3965 | -27.6566 | 28.5977 | 7954.9794 | 15.4139 | 538.8357 | [5 empty] | 122.8944 | 127.4696 | 105.1435 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0329 | 5002.9417 | 509.2316 |  |  |  |  | 123.4861 | 127.5829 | 105.3284 | [7 empty] | 0.5317 | -0.1431 | 0.5399 | 4995.8826 | 0.5841 | 509.3534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3903 | -27.6855 | 28.624 | 7951.1454 | 15.4202 | 539.4111 | [5 empty] | 123.4199 | 128.0147 | 105.5927 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0327 | 5002.9291 | 509.8164 |  |  |  |  | 123.7556 | 128.0886 | 105.2999 | [7 empty] | 0.3679 | 0.0832 | 0.3827 | 4984.1954 | 0.3478 | 509.8956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.394 | -27.7233 | 28.6616 | 7948.3311 | 15.4317 | 540.0466 | [5 empty] | 123.9466 | 128.561 | 106.043 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0326 | 5002.9167 | 510.4004 |  |  |  |  | 123.9184 | 128.5414 | 105.3573 | [7 empty] | 0.1177 | 0.2604 | 0.3146 | 4978.5489 | 0.2545 | 510.3795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.4171 | -27.7819 | 28.7243 | 7950.6424 | 15.4454 | 540.6001 | [5 empty] | 124.4745 | 129.1087 | 106.4944 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0325 | 5002.9043 | 510.9834 |  |  |  |  | 124.5711 | 129.1929 | 105.9964 | [7 empty] | 0.1261 | 0.2117 | 0.2734 | 4981.8532 | 0.2161 | 511.0729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.4353 | -27.8373 | 28.7827 | 7951.0256 | 15.4623 | 541.2436 | [5 empty] | 125.0036 | 129.6576 | 106.9467 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0324 | 5002.892 | 511.5655 |  |  |  |  | 125.0131 | 129.8457 | 106.3736 | [7 empty] | -0.0545 | 0.3079 | 0.3451 | 4980.0911 | 0.3452 | 511.7645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.482 | -27.9679 | 28.921 | 7956.6942 | 15.5264 | 542.4141 | [5 empty] | 125.534 | 130.2078 | 107.4002 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0323 | 5002.8799 | 512.1468 |  |  |  |  | 125.7223 | 130.5671 | 107.1056 | [7 empty] | -0.0643 | 0.2456 | 0.2859 | 4984.8655 | 0.2986 | 512.5252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.5066 | -28.0184 | 28.9762 | 7957.3328 | 15.5391 | 543.0064 | [5 empty] | 126.0656 | 130.7592 | 107.8547 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0322 | 5002.8677 | 512.7272 |  |  |  |  | 126.0297 | 130.8813 | 107.4292 | [7 empty] | -0.0711 | 0.2167 | 0.2597 | 4987.1323 | 0.2707 | 512.8553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.5275 | -28.0758 | 29.0372 | 7959.2307 | 15.5527 | 543.5644 | [5 empty] | 126.5984 | 131.312 | 108.3102 | [5 empty] | 0.0031 | -0.032 | 5002.8556 | 513.3067 |  |  |  |  | 126.6896 | 131.559 | 108.0726 | [7 empty] | -0.0792 | 0.1787 | 0.2262 | 4990.103 | 0.2448 | 513.5649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.5552 | -28.1256 | 29.0927 | 7960.249 | 15.5639 | 544.1316 | [5 empty] | 127.1324 | 131.866 | 108.7668 | [5 empty] | 0.003 | -0.0319 | 5002.8436 | 513.8853 |  |  |  |  | 127.4653 | 132.5379 | 108.7867 | [7 empty] | -0.2479 | 0.2417 | 0.3713 | 4990.3715 | 0.438 | 514.584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5837 | -28.18 | 29.1526 | 7961.8 | 15.577 | 544.7094 | [5 empty] | 127.6677 | 132.4213 | 109.2245 | [5 empty] | 0.003 | -0.0318 | 5002.8317 | 514.463 |  |  |  |  | 127.3829 | 132.447 | 108.7019 | [7 empty] | -0.2404 | 0.2453 | 0.3689 | 4989.9026 | 0.4193 | 514.4897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5725 | -28.1957 | 29.1651 | 7963.6183 | 15.5535 | 544.7007 | [5 empty] | 128.2043 | 132.9779 | 109.6832 | [5 empty] | 0.003 | -0.0317 | 5002.8198 | 515.0398 |  |  |  |  | 128.0823 | 133.2077 | 109.4265 | [7 empty] | -0.2949 | 0.2076 | 0.3822 | 4994.1181 | 0.44 | 515.2774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5905 | -28.2483 | 29.2206 | 7963.9849 | 15.568 | 545.3063 | [5 empty] | 128.742 | 133.5357 | 110.1429 | [5 empty] | 0.003 | -0.0316 | 5002.808 | 515.6158 |  |  |  |  | 128.7161 | 133.7954 | 109.9744 | [7 empty] | -0.2316 | 0.1705 | 0.3096 | 4995.0006 | 0.358 | 515.8831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.6376 | -28.3644 | 29.345 | 7966.7456 | 15.6291 | 546.5246 | [5 empty] | 129.281 | 134.0949 | 110.6037 | [5 empty] | 0.003 | -0.0315 | 5002.7963 | 516.1909 |  |  |  |  | 128.7641 | 133.8732 | 110.0425 | [7 empty] | -0.262 | 0.1726 | 0.3345 | 4995.7009 | 0.3857 | 515.9631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.6568 | -28.4203 | 29.4042 | 7968.6914 | 15.6411 | 547.0507 | [5 empty] | 129.8212 | 134.6553 | 111.0656 | [5 empty] | 0.003 | -0.0313 | 5002.7846 | 516.7651 |  |  |  |  | 130.864 | 135.1891 | 111.3863 | [7 empty] | 0.603 | -0.0553 | 0.6004 | 4987.8206 | 0.6215 | 517.3101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6865 | -28.4765 | 29.4663 | 7970.5487 | 15.6548 | 547.6256 | [5 empty] | 130.3627 | 135.217 | 111.5285 | [5 empty] | 0.003 | -0.0312 | 5002.7731 | 517.3385 |  |  |  |  | 130.8116 | 135.1369 | 111.3495 | [7 empty] | 0.5996 | -0.0576 | 0.5973 | 4988.0748 | 0.613 | 517.2569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.7128 | -28.5326 | 29.5274 | 7972.0657 | 15.6691 | 548.2101 | [5 empty] | 130.9053 | 135.7799 | 111.9925 | [5 empty] | 0.003 | -0.0311 | 5002.7616 | 517.911 |  |  |  |  | 131.4207 | 136.0729 | 112.1004 | [7 empty] | 0.2812 | -0.0075 | 0.2793 | 4993.3897 | 0.2803 | 518.2081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.7487 | -28.4507 | 29.4579 | 7954.1403 | 15.639 | 548.8162 | [5 empty] | 131.4493 | 136.3442 | 112.4575 | [5 empty] | 0.003 | -0.031 | 5002.7501 | 518.4827 |  |  |  |  | 132.0201 | 136.7888 | 112.2152 | [7 empty] | 0.2674 | 0.205 | 0.3545 | 4978.8851 | 0.2859 | 518.9315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7821 | -28.5001 | 29.5145 | 7955.4404 | 15.6497 | 549.3729 | [5 empty] | 131.9944 | 136.9097 | 112.9236 | [5 empty] | 0.003 | -0.0309 | 5002.7388 | 519.0534 |  |  |  |  | 132.093 | 137.0274 | 112.2542 | [7 empty] | 0.1248 | 0.2932 | 0.3462 | 4976.6655 | 0.28 | 519.1719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7912 | -28.4105 | 29.4306 | 7935.0161 | 15.6194 | 549.9944 | [5 empty] | 132.5408 | 137.4766 | 113.3907 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0308 | 5002.7275 | 519.6234 |  |  |  |  | 132.5806 | 137.8752 | 112.7946 | [7 empty] | -0.2047 | 0.4046 | 0.4824 | 4977.9927 | 0.5229 | 520.023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.8107 | -28.4633 | 29.4867 | 7936.0193 | 15.6323 | 550.5576 | [5 empty] | 133.0884 | 138.0447 | 113.8589 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0307 | 5002.7163 | 520.1924 |  |  |  |  | 133.2906 | 138.634 | 113.5524 | [7 empty] | -0.2508 | 0.351 | 0.4583 | 4983.0325 | 0.5169 | 520.7806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.8355 | -28.5172 | 29.5453 | 7937.0007 | 15.6468 | 551.1532 | [5 empty] | 133.6373 | 138.614 | 114.3282 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0306 | 5002.7051 | 520.7606 |  |  |  |  | 133.8584 | 139.0931 | 114.2442 | [7 empty] | -0.1712 | 0.2023 | 0.2908 | 4991.2232 | 0.3354 | 521.2371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.8559 | -28.5592 | 29.5914 | 7936.7543 | 15.6554 | 551.6987 | [5 empty] | 134.1874 | 139.1847 | 114.7985 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0304 | 5002.694 | 521.328 |  |  |  |  | 134.6016 | 139.9023 | 114.9884 | [7 empty] | -0.2239 | 0.1747 | 0.3058 | 4994.6037 | 0.3677 | 522.0384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8856 | -28.6206 | 29.6586 | 7938.3354 | 15.6745 | 552.346 | [5 empty] | 134.7387 | 139.7567 | 115.2698 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0303 | 5002.683 | 521.8945 |  |  |  |  | 134.5739 | 139.8872 | 114.943 | [7 empty] | -0.2322 | 0.1902 | 0.3223 | 4993.7506 | 0.3682 | 522.0236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.9092 | -28.6665 | 29.7092 | 7939.0124 | 15.6835 | 552.8732 | [5 empty] | 135.2913 | 140.3299 | 115.7423 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0302 | 5002.672 | 522.4602 |  |  |  |  | 135.2186 | 140.6 | 115.663 | [7 empty] | -0.3004 | 0.1407 | 0.3481 | 4999.0646 | 0.3975 | 522.726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.8211 | -28.8185 | 29.8326 | 7950.1886 | 15.7287 | 553.3072 | [5 empty] | 135.8451 | 140.9044 | 116.2158 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0301 | 5002.6611 | 523.025 |  |  |  |  | 135.3365 | 141.0594 | 115.6958 | [7 empty] | -0.5865 | 0.3282 | 0.6898 | 4993.8574 | 0.7785 | 523.1771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.8191 | -28.813 | 29.8269 | 7949.3774 | 15.6991 | 553.3028 | [5 empty] | 136.4002 | 141.4802 | 116.6903 | [5 empty] | 0.0029 | -0.03 | 5002.6503 | 523.589 |  |  |  |  | 137.4763 | 142.3716 | 116.9385 | [7 empty] | 0.3191 | 0.1403 | 0.3592 | 4982.3099 | 0.3311 | 524.458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.8452 | -28.8535 | 29.873 | 7948.9262 | 15.7079 | 553.8657 | [5 empty] | 136.9565 | 142.0573 | 117.1659 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0299 | 5002.6395 | 524.1522 |  |  |  |  | 137.4981 | 142.4217 | 116.9494 | [7 empty] | 0.2962 | 0.1564 | 0.3475 | 4981.8252 | 0.2884 | 524.5067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7835 | -29.0434 | 30.0402 | 7959.6146 | 15.7875 | 554.8335 | [5 empty] | 137.514 | 142.6357 | 117.6426 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0298 | 5002.6288 | 524.7145 |  |  |  |  | 138.125 | 143.0778 | 117.6764 | [7 empty] | 0.2568 | 0.0805 | 0.2769 | 4988.1458 | 0.249 | 525.1429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.8033 | -29.0929 | 30.0933 | 7958.8089 | 15.8038 | 555.4917 | [5 empty] | 138.0728 | 143.2153 | 118.1203 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0297 | 5002.6182 | 525.276 |  |  |  |  | 138.6711 | 143.5656 | 118.2603 | [7 empty] | 0.3046 | -0.0043 | 0.3028 | 4992.7056 | 0.3028 | 525.6143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7976 | -29.0877 | 30.0869 | 7958.5962 | 15.7726 | 555.4314 | [5 empty] | 138.6328 | 143.7963 | 118.5991 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0296 | 5002.6076 | 525.8366 |  |  |  |  | 139.2346 | 144.2918 | 118.345 | [7 empty] | 0.2497 | 0.2238 | 0.3537 | 4978.5716 | 0.282 | 526.3132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.8348 | -29.1383 | 30.1455 | 7959.4939 | 15.7859 | 556.0365 | [5 empty] | 139.1941 | 144.3785 | 119.0789 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0295 | 5002.597 | 526.3965 |  |  |  |  | 139.2853 | 144.5132 | 118.3743 | [7 empty] | 0.1046 | 0.3082 | 0.3526 | 4976.7203 | 0.2903 | 526.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8639 | -29.2312 | 30.2429 | 7959.1658 | 15.8354 | 557.1491 | [5 empty] | 139.7566 | 144.9621 | 119.5599 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0294 | 5002.5866 | 526.9555 |  |  |  |  | 140.0128 | 145.3484 | 119.1455 | [7 empty] | 0.0081 | 0.2841 | 0.3135 | 4981.0061 | 0.2936 | 527.3244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -8.0112 | -29.3059 | 30.3537 | 7970.0066 | 15.8465 | 557.6618 | [5 empty] | 140.3203 | 145.5469 | 120.0418 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0293 | 5002.5762 | 527.5136 |  |  |  |  | 140.457 | 145.7092 | 119.483 | [7 empty] | 0.1024 | 0.2543 | 0.3006 | 4980.5272 | 0.2443 | 527.6682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -8.0438 | -29.3556 | 30.4103 | 7970.3182 | 15.8606 | 558.2804 | [5 empty] | 140.8853 | 146.133 | 120.5249 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0291 | 5002.5659 | 528.071 |  |  |  |  | 141.0832 | 146.4238 | 120.1226 | [7 empty] | 0.0278 | 0.2416 | 0.2719 | 4983.4288 | 0.2458 | 528.3467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -8.0378 | -29.3581 | 30.4112 | 7970.0232 | 15.836 | 558.3064 | [5 empty] | 141.4515 | 146.7204 | 121.009 | [5 empty] | 0.0028 | -0.029 | 5002.5556 | 528.6275 |  |  |  |  | 141.6616 | 146.9099 | 120.5771 | [7 empty] | 0.1331 | 0.2046 | 0.2676 | 4983.1517 | 0.2086 | 528.8066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1772 | -29.4262 | 30.5141 | 7979.2665 | 15.8468 | 558.839 | [5 empty] | 142.019 | 147.3091 | 121.4941 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0289 | 5002.5454 | 529.1832 |  |  |  |  | 142.291 | 147.6591 | 121.2268 | [7 empty] | 0.0305 | 0.2035 | 0.2341 | 4985.9968 | 0.2125 | 529.5127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.1968 | -29.4837 | 30.5749 | 7981.4299 | 15.8595 | 559.3492 | [5 empty] | 142.5877 | 147.899 | 121.9803 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0288 | 5002.5352 | 529.7381 |  |  |  |  | 142.4223 | 148.1165 | 121.2947 | [7 empty] | -0.2385 | 0.369 | 0.4653 | 4981.9776 | 0.5096 | 529.9421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.2105 | -29.3865 | 30.4851 | 7961.0661 | 15.8261 | 559.9253 | [5 empty] | 143.1577 | 148.4903 | 122.4676 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0287 | 5002.5251 | 530.2922 |  |  |  |  | 142.9611 | 148.7301 | 121.8748 | [7 empty] | -0.3054 | 0.3454 | 0.4847 | 4985.3819 | 0.5427 | 530.5164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.238 | -29.4427 | 30.5466 | 7962.672 | 15.8405 | 560.492 | [5 empty] | 143.7289 | 149.0829 | 122.956 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0286 | 5002.5151 | 530.8455 |  |  |  |  | 143.7109 | 149.5265 | 122.6933 | [7 empty] | -0.3506 | 0.2819 | 0.4704 | 4990.8963 | 0.5361 | 531.2583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.2568 | -29.3645 | 30.4765 | 7944.8389 | 15.8146 | 561.1056 | [5 empty] | 144.3013 | 149.6767 | 123.4454 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0285 | 5002.5051 | 531.3979 |  |  |  |  | 144.3279 | 150.2018 | 123.4034 | [7 empty] | -0.411 | 0.2245 | 0.4849 | 4996.3825 | 0.5523 | 531.8848 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.3146 | -29.4765 | 30.6001 | 7948.4242 | 15.8689 | 562.2176 | [5 empty] | 144.875 | 150.2718 | 123.9359 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0284 | 5002.4951 | 531.9496 |  |  |  |  | 144.3229 | 150.1828 | 123.4238 | [7 empty] | -0.4034 | 0.2083 | 0.47 | 4997.2714 | 0.5295 | 531.8671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.339 | -29.5313 | 30.6596 | 7949.9453 | 15.8822 | 562.764 | [5 empty] | 145.4499 | 150.8683 | 124.4274 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0283 | 5002.4853 | 532.5004 |  |  |  |  | 146.5962 | 151.526 | 124.6917 | [7 empty] | 0.5753 | 0.0142 | 0.5742 | 4984.49 | 0.5686 | 533.1055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3627 | -29.5893 | 30.722 | 7951.081 | 15.8992 | 563.3695 | [5 empty] | 146.0261 | 151.466 | 124.92 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0282 | 5002.4755 | 533.0505 |  |  |  |  | 146.6275 | 151.5552 | 124.7699 | [7 empty] | 0.5693 | -0.0076 | 0.567 | 4986.1172 | 0.561 | 533.1323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3982 | -29.6279 | 30.7689 | 7951.2042 | 15.906 | 563.893 | [5 empty] | 146.6036 | 152.065 | 125.4137 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0281 | 5002.4657 | 533.5997 |  |  |  |  | 147.453 | 152.711 | 125.5844 | [7 empty] | 0.2954 | 0.0849 | 0.3138 | 4987.175 | 0.2897 | 534.1898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.4164 | -29.6937 | 30.8372 | 7953.1646 | 15.9255 | 564.4943 | [5 empty] | 147.1822 | 152.6653 | 125.9085 | [5 empty] | 0.0027 | -0.028 | 5002.456 | 534.1481 |  |  |  |  | 148.0645 | 153.3427 | 126.2508 | [7 empty] | 0.2727 | 0.027 | 0.2755 | 4991.6681 | 0.2759 | 534.7646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.446 | -29.7412 | 30.8911 | 7953.138 | 15.9389 | 565.0987 | [5 empty] | 147.7622 | 153.267 | 126.4043 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0279 | 5002.4464 | 534.6958 |  |  |  |  | 147.9945 | 153.269 | 126.1481 | [7 empty] | 0.281 | 0.0434 | 0.2873 | 4990.3522 | 0.2632 | 534.6976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4969 | -29.8531 | 31.0127 | 7956.1879 | 15.9939 | 566.212 | [5 empty] | 148.3434 | 153.8699 | 126.9012 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0278 | 5002.4368 | 535.2426 |  |  |  |  | 148.5808 | 153.9496 | 126.2794 | [7 empty] | 0.2817 | 0.2213 | 0.374 | 4978.4975 | 0.2887 | 535.3149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.4101 | -29.8717 | 31.007 | 7949.7862 | 15.9932 | 566.5777 | [5 empty] | 148.9258 | 154.4741 | 127.3991 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0277 | 5002.4273 | 535.7887 |  |  |  |  | 149.224 | 154.5791 | 127.0188 | [7 empty] | 0.2809 | 0.1296 | 0.3196 | 4984.6541 | 0.2633 | 535.8835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3818 | -29.8704 | 30.9983 | 7948.2814 | 15.9679 | 566.5766 | [5 empty] | 149.5095 | 155.0796 | 127.8981 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0276 | 5002.4178 | 536.334 |  |  |  |  | 149.8639 | 155.2357 | 127.7164 | [7 empty] | 0.261 | 0.0672 | 0.2752 | 4989.3473 | 0.2426 | 536.4743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.4284 | -29.926 | 31.0645 | 7950.6509 | 15.9813 | 567.1409 | [5 empty] | 150.0944 | 155.6863 | 128.3982 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0275 | 5002.4084 | 536.8785 |  |  |  |  | 150.4189 | 155.8884 | 127.7981 | [7 empty] | 0.2618 | 0.2548 | 0.3832 | 4976.9203 | 0.2921 | 537.0593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.3325 | -29.9357 | 31.0481 | 7942.9555 | 15.9779 | 567.4835 | [5 empty] | 150.6806 | 156.2944 | 128.8994 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0274 | 5002.399 | 537.4222 |  |  |  |  | 151.0105 | 156.503 | 128.4426 | [7 empty] | 0.2373 | 0.2006 | 0.3272 | 4981.1724 | 0.2519 | 537.6082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.3518 | -29.982 | 31.0979 | 7942.6798 | 15.9901 | 568.0548 | [5 empty] | 151.268 | 156.9038 | 129.4016 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0273 | 5002.3897 | 537.9651 |  |  |  |  | 151.1496 | 156.9692 | 128.4631 | [7 empty] | -0.0147 | 0.3819 | 0.4096 | 4975.7756 | 0.3815 | 538.0232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.3826 | -30.0144 | 31.1375 | 7941.3135 | 15.9967 | 568.6086 | [5 empty] | 151.8567 | 157.5145 | 129.9049 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0272 | 5002.3804 | 538.5072 |  |  |  |  | 152.1848 | 157.8173 | 130.998 | [7 empty] | -0.1009 | -0.358 | 0.3466 | 5027.0761 | 0.2832 | 538.7753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.4077 | -30.08 | 31.2076 | 7943.4606 | 16.0162 | 569.2133 | [5 empty] | 152.4466 | 158.1265 | 130.4093 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0271 | 5002.3712 | 539.0486 |  |  |  |  | 152.3522 | 158.2318 | 131.327 | [7 empty] | -0.3307 | -0.3227 | 0.4455 | 5030.6973 | 0.3424 | 539.1415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.438 | -30.1383 | 31.272 | 7945.7859 | 16.0301 | 569.7458 | [5 empty] | 153.0378 | 158.7398 | 130.9147 | [5 empty] | 0.0026 | -0.027 | 5002.362 | 539.5891 |  |  |  |  | 153.4954 | 159.1781 | 130.3704 | [7 empty] | 0.1872 | 0.3176 | 0.3909 | 4974.9315 | 0.3064 | 539.9743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.4582 | -30.1807 | 31.3184 | 7945.1978 | 16.0406 | 570.3024 | [5 empty] | 153.6302 | 159.3544 | 131.4212 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0269 | 5002.3529 | 540.1289 |  |  |  |  | 153.7357 | 159.6605 | 131.0891 | [7 empty] | -0.09 | 0.2223 | 0.2658 | 4988.3498 | 0.28 | 540.3971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.6009 | -30.2524 | 31.4262 | 7954.1812 | 16.0548 | 570.8656 | [5 empty] | 154.2239 | 159.9702 | 131.9288 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0268 | 5002.3438 | 540.668 |  |  |  |  | 154.33 | 160.3194 | 131.4747 | [7 empty] | -0.1045 | 0.2875 | 0.332 | 4984.4751 | 0.3456 | 540.9727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.6273 | -30.2914 | 31.471 | 7954.3817 | 16.0608 | 571.3467 | [5 empty] | 154.8188 | 160.5874 | 132.4374 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0267 | 5002.3348 | 541.2062 |  |  |  |  | 154.4291 | 160.7238 | 131.4944 | [7 empty] | -0.3415 | 0.4447 | 0.5836 | 4980.3142 | 0.641 | 541.3249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.7736 | -30.359 | 31.5765 | 7963.1007 | 16.0735 | 571.8992 | [5 empty] | 155.415 | 161.2059 | 132.9471 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0266 | 5002.3258 | 541.7437 |  |  |  |  | 155.9405 | 161.8202 | 132.2715 | [7 empty] | 0.13 | 0.4334 | 0.4774 | 4969.046 | 0.3995 | 542.2756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.8048 | -30.4024 | 31.627 | 7962.4387 | 16.0861 | 572.5072 | [5 empty] | 156.0125 | 161.8257 | 133.4579 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0265 | 5002.3169 | 542.2804 |  |  |  |  | 155.8988 | 161.7725 | 132.2416 | [7 empty] | 0.1327 | 0.4294 | 0.4741 | 4969.2384 | 0.3867 | 542.2344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.8153 | -30.4485 | 31.6743 | 7963.0692 | 16.0943 | 572.9679 | [5 empty] | 156.6112 | 162.4468 | 133.9698 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0264 | 5002.3081 | 542.8164 |  |  |  |  | 156.5941 | 162.5075 | 133.0091 | [7 empty] | 0.0929 | 0.3683 | 0.4049 | 4974.275 | 0.3372 | 542.8687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.8165 | -30.4574 | 31.6832 | 7963.4702 | 16.0748 | 573.0316 | [5 empty] | 157.2112 | 163.0692 | 134.4827 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0263 | 5002.2993 | 543.3516 |  |  |  |  | 157.2797 | 163.2292 | 133.7202 | [7 empty] | 0.0639 | 0.3244 | 0.356 | 4977.91 | 0.3035 | 543.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.8421 | -30.4903 | 31.7221 | 7961.8098 | 16.0824 | 573.5888 | [5 empty] | 157.8124 | 163.6929 | 134.9967 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0262 | 5002.2905 | 543.886 |  |  |  |  | 157.9446 | 163.9153 | 134.496 | [7 empty] | 0.033 | 0.2434 | 0.2714 | 4983.9803 | 0.2387 | 544.0761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8756 | -30.5307 | 31.7703 | 7961.6467 | 16.0915 | 574.1342 | [5 empty] | 158.4148 | 164.3179 | 135.5118 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0261 | 5002.2818 | 544.4197 |  |  |  |  | 158.5963 | 164.5962 | 135.215 | [7 empty] | 0.0027 | 0.1838 | 0.2099 | 4988.643 | 0.1956 | 544.6567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.923 | -30.6308 | 31.8797 | 7963.2984 | 16.1401 | 575.1966 | [5 empty] | 159.0186 | 164.9442 | 136.028 | [5 empty] | 0.0025 | -0.026 | 5002.2731 | 544.9526 |  |  |  |  | 158.6446 | 164.9852 | 135.1444 | [7 empty] | -0.2534 | 0.3725 | 0.4736 | 4982.9602 | 0.515 | 544.9874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.9549 | -30.6764 | 31.9325 | 7963.4576 | 16.1519 | 575.763 | [5 empty] | 159.6236 | 165.5718 | 136.5452 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0259 | 5002.2645 | 545.4847 |  |  |  |  | 159.0589 | 165.6487 | 136.1332 | [7 empty] | -0.5437 | 0.2334 | 0.6046 | 4999.3553 | 0.6674 | 545.5499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9823 | -30.7175 | 31.9798 | 7962.9758 | 16.162 | 576.3169 | [5 empty] | 160.2298 | 166.2007 | 137.0635 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0258 | 5002.2559 | 546.0161 |  |  |  |  | 159.8193 | 166.6076 | 136.9109 | [7 empty] | -0.6992 | 0.2579 | 0.7569 | 5001.7174 | 0.8273 | 546.359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9954 | -30.7647 | 32.0289 | 7962.0517 | 16.1763 | 576.9142 | [5 empty] | 160.8373 | 166.8309 | 137.5829 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0257 | 5002.2474 | 546.5468 |  |  |  |  | 160.4756 | 167.2926 | 137.6351 | [7 empty] | -0.7269 | 0.198 | 0.7629 | 5006.2847 | 0.8218 | 546.9344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.9227 | -30.9027 | 32.1411 | 7971.201 | 16.2149 | 577.3429 | [5 empty] | 161.4461 | 167.4624 | 138.1034 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0256 | 5002.239 | 547.0767 |  |  |  |  | 160.9718 | 167.7261 | 137.6954 | [7 empty] | -0.6027 | 0.2991 | 0.6867 | 4996.6194 | 0.7604 | 547.2975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.9373 | -30.9578 | 32.1982 | 7973.0051 | 16.2263 | 577.8131 | [5 empty] | 162.0561 | 168.0952 | 138.6249 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0255 | 5002.2305 | 547.6059 |  |  |  |  | 160.9112 | 167.6767 | 137.6286 | [7 empty] | -0.6112 | 0.3105 | 0.6996 | 4996.0982 | 0.7762 | 547.2561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.8552 | -31.1096 | 32.3216 | 7983.8425 | 16.2686 | 578.216 | [5 empty] | 162.6673 | 168.7293 | 139.1475 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0254 | 5002.2221 | 548.1343 |  |  |  |  | 163.4226 | 169.237 | 139.1559 | [7 empty] | 0.3236 | 0.0942 | 0.3428 | 4986.4437 | 0.3051 | 548.556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.8832 | -31.1711 | 32.3884 | 7986.4462 | 16.2834 | 578.7342 | [5 empty] | 163.2799 | 169.3648 | 139.6712 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0253 | 5002.2138 | 548.6619 |  |  |  |  | 164.1043 | 169.9305 | 139.8853 | [7 empty] | 0.3105 | 0.0338 | 0.3137 | 4990.6638 | 0.301 | 549.1302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.9048 | -31.0945 | 32.3208 | 7969.9985 | 16.2586 | 579.3072 | [5 empty] | 163.8937 | 170.0015 | 140.196 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0252 | 5002.2055 | 549.1889 |  |  |  |  | 164.06 | 169.8823 | 139.802 | [7 empty] | 0.3195 | 0.0497 | 0.3258 | 4989.4176 | 0.2982 | 549.0904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.935 | -31.1516 | 32.3842 | 7972.2519 | 16.2717 | 579.8167 | [5 empty] | 164.5087 | 170.6396 | 140.7218 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0251 | 5002.1972 | 549.715 |  |  |  |  | 164.7735 | 171.0766 | 139.9297 | [7 empty] | 0.0352 | 0.4204 | 0.4467 | 4972.9733 | 0.3975 | 550.0744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.9478 | -31.0676 | 32.3071 | 7955.0211 | 16.2437 | 580.3534 | [5 empty] | 165.125 | 171.2789 | 141.2487 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0251 | 5002.189 | 550.2405 |  |  |  |  | 165.4357 | 171.7596 | 140.6026 | [7 empty] | 0.0213 | 0.3784 | 0.4039 | 4976.03 | 0.3651 | 550.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9853 | -31.1189 | 32.3668 | 7956.495 | 16.2559 | 580.8899 | [5 empty] | 165.7426 | 171.9196 | 141.7767 | [5 empty] | 0.0024 | -0.025 | 5002.1809 | 550.7652 |  |  |  |  | 166.152 | 172.4946 | 141.3444 | [7 empty] | 0.0073 | 0.3264 | 0.3514 | 4979.7141 | 0.326 | 551.2346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.1098 | -31.1986 | 32.4782 | 7966.0881 | 16.2717 | 581.3899 | [5 empty] | 166.3615 | 172.5615 | 142.3058 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0249 | 5002.1727 | 551.2892 |  |  |  |  | 166.1795 | 172.5299 | 141.3981 | [7 empty] | -0.0029 | 0.3181 | 0.343 | 4980.4956 | 0.3136 | 551.2634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.1503 | -31.2467 | 32.5358 | 7967.0226 | 16.2837 | 581.9446 | [5 empty] | 166.9816 | 173.2048 | 142.836 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0248 | 5002.1647 | 551.8124 |  |  |  |  | 166.6321 | 173.1635 | 141.8361 | [7 empty] | -0.14 | 0.3678 | 0.4176 | 4980.7938 | 0.4292 | 551.7789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.28 | -31.3206 | 32.6434 | 7976.3318 | 16.297 | 582.4243 | [5 empty] | 167.6029 | 173.8494 | 143.3672 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0247 | 5002.1567 | 552.335 |  |  |  |  | 167.2451 | 173.815 | 142.5136 | [7 empty] | -0.176 | 0.3173 | 0.3857 | 4984.912 | 0.4106 | 552.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.3248 | -31.376 | 32.7094 | 7978.4638 | 16.3109 | 582.9727 | [5 empty] | 168.2255 | 174.4953 | 143.8995 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0246 | 5002.1486 | 552.8567 |  |  |  |  | 167.6478 | 174.3967 | 142.8618 | [7 empty] | -0.3047 | 0.384 | 0.5111 | 4983.9148 | 0.5594 | 552.7772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.3097 | -31.3782 | 32.7073 | 7978.3447 | 16.2877 | 582.9504 | [5 empty] | 168.8494 | 175.1425 | 144.4329 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0245 | 5002.1407 | 553.3778 |  |  |  |  | 168.408 | 175.1959 | 143.7323 | [7 empty] | -0.3466 | 0.307 | 0.4813 | 4989.8438 | 0.5356 | 553.4207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.3428 | -31.4229 | 32.7597 | 7978.7612 | 16.2981 | 583.4816 | [5 empty] | 169.4746 | 175.7911 | 144.9674 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0244 | 5002.1328 | 553.8981 |  |  |  |  | 169.1146 | 175.9173 | 144.4752 | [7 empty] | -0.3583 | 0.2509 | 0.4537 | 4993.6867 | 0.5067 | 553.9993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.3681 | -31.4904 | 32.8316 | 7981.5131 | 16.3165 | 584.0306 | [5 empty] | 170.101 | 176.4409 | 145.503 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0243 | 5002.125 | 554.4178 |  |  |  |  | 169.8228 | 176.6449 | 145.2854 | [7 empty] | -0.3837 | 0.1731 | 0.4336 | 4999.2297 | 0.4801 | 554.5805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.437 | -31.6154 | 32.9713 | 7986.4623 | 16.3732 | 585.1356 | [5 empty] | 170.7287 | 177.092 | 146.0396 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0242 | 5002.1172 | 554.9367 |  |  |  |  | 170.567 | 177.4194 | 146.0713 | [7 empty] | -0.4078 | 0.1196 | 0.4346 | 5003.1998 | 0.4732 | 555.1969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.4592 | -31.6514 | 33.0122 | 7985.5536 | 16.3804 | 585.6414 | [5 empty] | 171.3576 | 177.7445 | 146.5773 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0241 | 5002.1093 | 555.4548 |  |  |  |  | 170.5381 | 177.4009 | 146.014 | [7 empty] | -0.4117 | 0.1361 | 0.444 | 5002.2546 | 0.4859 | 555.1822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.5227 | -31.7599 | 33.1344 | 7987.1962 | 16.4354 | 586.8127 | [5 empty] | 171.9878 | 178.3983 | 147.1161 | [5 empty] | 0.0023 | -0.024 | 5002.1017 | 555.9723 |  |  |  |  | 173.0647 | 178.8957 | 147.5552 | [7 empty] | 0.5543 | -0.1061 | 0.5581 | 4993.6412 | 0.5798 | 556.3649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.5497 | -31.8092 | 33.1895 | 7988.0258 | 16.447 | 587.3314 | [5 empty] | 172.6193 | 179.0534 | 147.656 | [5 empty] | 0.0023 | -0.024 | 5002.0939 | 556.489 |  |  |  |  | 173.2045 | 179.4052 | 147.5758 | [7 empty] | 0.2882 | 0.0797 | 0.3041 | 4988.5614 | 0.2675 | 556.7659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.4486 | -31.8141 | 33.1653 | 7979.8245 | 16.4421 | 587.6605 | [5 empty] | 173.2521 | 179.7098 | 148.197 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0239 | 5002.0863 | 557.0051 |  |  |  |  | 173.9025 | 180.1222 | 148.2625 | [7 empty] | 0.2792 | 0.0444 | 0.2852 | 4991.0112 | 0.2635 | 557.3284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.4503 | -31.8155 | 33.1672 | 7980.1533 | 16.4188 | 587.6549 | [5 empty] | 173.8861 | 180.3675 | 148.739 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0238 | 5002.0787 | 557.5204 |  |  |  |  | 174.4596 | 180.8013 | 148.2651 | [7 empty] | 0.2738 | 0.2554 | 0.3894 | 4978.0186 | 0.2973 | 557.8593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4797 | -31.8555 | 33.214 | 7980.7009 | 16.4251 | 588.1107 | [5 empty] | 174.5214 | 181.0265 | 149.2822 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0237 | 5002.0711 | 558.035 |  |  |  |  | 174.6375 | 181.3532 | 148.359 | [7 empty] | 0.0009 | 0.4264 | 0.4501 | 4974.1033 | 0.4089 | 558.2894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.3875 | -31.8625 | 33.1946 | 7972.3688 | 16.4236 | 588.5051 | [5 empty] | 175.1579 | 181.6868 | 149.8264 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0236 | 5002.0636 | 558.5489 |  |  |  |  | 175.4515 | 182.2047 | 149.3323 | [7 empty] | -0.0468 | 0.3292 | 0.3562 | 4981.3333 | 0.3458 | 558.9507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.4135 | -31.9044 | 33.2423 | 7972.414 | 16.4325 | 589.0078 | [5 empty] | 175.7957 | 182.3485 | 150.3717 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0235 | 5002.0561 | 559.0621 |  |  |  |  | 176.0638 | 182.8139 | 150.0171 | [7 empty] | -0.0515 | 0.2605 | 0.2891 | 4985.7231 | 0.2869 | 559.422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.4459 | -31.9512 | 33.2964 | 7972.3675 | 16.4458 | 589.5876 | [5 empty] | 176.4348 | 183.0115 | 150.9181 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0234 | 5002.0487 | 559.5746 |  |  |  |  | 176.7318 | 183.5634 | 150.4709 | [7 empty] | -0.0765 | 0.3246 | 0.3569 | 4982.3953 | 0.3573 | 559.9999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.4675 | -31.9855 | 33.3355 | 7971.0114 | 16.4534 | 590.1081 | [5 empty] | 177.0752 | 183.6758 | 151.4656 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0233 | 5002.0412 | 560.0864 |  |  |  |  | 177.3489 | 184.033 | 151.271 | [7 empty] | 0.0117 | 0.1582 | 0.1818 | 4990.5535 | 0.1669 | 560.3609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4955 | -32.029 | 33.3853 | 7969.9044 | 16.4673 | 590.7218 | [5 empty] | 177.7168 | 184.3414 | 152.0141 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0232 | 5002.0339 | 560.5975 |  |  |  |  | 177.4689 | 184.5154 | 151.2922 | [7 empty] | -0.2474 | 0.332 | 0.4342 | 4986.1204 | 0.4718 | 560.7308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.5205 | -32.0665 | 33.4284 | 7969.4351 | 16.4747 | 591.2159 | [5 empty] | 178.3597 | 185.0083 | 152.5638 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0232 | 5002.0265 | 561.1079 |  |  |  |  | 178.0737 | 185.0117 | 151.7664 | [7 empty] | -0.1412 | 0.2936 | 0.3477 | 4985.9325 | 0.3635 | 561.1104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.6677 | -32.1246 | 33.5263 | 7976.9116 | 16.4843 | 591.7169 | [5 empty] | 179.0038 | 185.6765 | 153.1145 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0231 | 5002.0192 | 561.6176 |  |  |  |  | 180.2214 | 186.3936 | 153.4035 | [7 empty] | 0.5266 | 0.0215 | 0.5263 | 4986.5695 | 0.5103 | 562.1626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.7039 | -32.1713 | 33.5816 | 7977.6838 | 16.4954 | 592.2418 | [5 empty] | 179.6493 | 186.3461 | 153.6663 | [5 empty] | 0.0022 | -0.023 | 5002.0119 | 562.1266 |  |  |  |  | 180.2088 | 186.3725 | 153.3983 | [7 empty] | 0.5319 | 0.0163 | 0.5312 | 4986.7607 | 0.5097 | 562.1466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.8514 | -32.2349 | 33.6854 | 7986.7991 | 16.5039 | 592.6682 | [5 empty] | 180.296 | 187.017 | 154.2192 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0229 | 5002.0047 | 562.6349 |  |  |  |  | 181.1566 | 187.7279 | 154.3564 | [7 empty] | 0.2285 | 0.1138 | 0.2644 | 4988.1358 | 0.228 | 563.1716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.8536 | -32.2882 | 33.7371 | 7986.6495 | 16.5188 | 593.2094 | [5 empty] | 180.9439 | 187.6892 | 154.7732 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0228 | 5001.9976 | 563.1425 |  |  |  |  | 181.0914 | 187.6632 | 154.2718 | [7 empty] | 0.2306 | 0.1252 | 0.2722 | 4987.3865 | 0.2157 | 563.1229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8935 | -32.3299 | 33.7887 | 7986.6185 | 16.5293 | 593.7578 | [5 empty] | 181.5932 | 188.3627 | 155.3283 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0227 | 5001.9904 | 563.6494 |  |  |  |  | 181.7164 | 188.4207 | 154.3993 | [7 empty] | 0.2094 | 0.3109 | 0.3927 | 4976.5659 | 0.294 | 563.6929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.9108 | -32.3619 | 33.8244 | 7984.8271 | 16.5363 | 594.2697 | [5 empty] | 182.2437 | 189.0375 | 155.8844 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0226 | 5001.9833 | 564.1556 |  |  |  |  | 182.3697 | 189.1132 | 155.153 | [7 empty] | 0.1686 | 0.2481 | 0.3178 | 4981.4104 | 0.2383 | 564.2123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.9391 | -32.4031 | 33.8723 | 7984.9855 | 16.5448 | 594.7584 | [5 empty] | 182.8955 | 189.7137 | 156.4417 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0225 | 5001.9762 | 564.6612 |  |  |  |  | 182.5669 | 189.6667 | 155.2511 | [7 empty] | -0.0814 | 0.4115 | 0.442 | 4977.4668 | 0.4279 | 564.6261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.9617 | -32.4597 | 33.933 | 7986.1618 | 16.5599 | 595.296 | [5 empty] | 183.5486 | 190.3912 | 157 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0225 | 5001.9692 | 565.166 |  |  |  |  | 183.3702 | 190.5005 | 156.2742 | [7 empty] | -0.1316 | 0.2938 | 0.3434 | 4985.8682 | 0.356 | 565.2474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8757 | -32.4714 | 33.9192 | 7979.9513 | 16.556 | 595.5985 | [5 empty] | 184.2029 | 191.07 | 157.5594 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0224 | 5001.9622 | 565.6702 |  |  |  |  | 183.9827 | 191.2039 | 156.681 | [7 empty] | -0.1644 | 0.3608 | 0.4178 | 4982.6073 | 0.4335 | 565.7695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8969 | -32.5228 | 33.9746 | 7980.2292 | 16.5702 | 596.1504 | [5 empty] | 184.8585 | 191.7501 | 158.12 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0223 | 5001.9552 | 566.1737 |  |  |  |  | 184.7754 | 192.0185 | 157.5655 | [7 empty] | -0.1889 | 0.2853 | 0.3621 | 4987.802 | 0.3897 | 566.3719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.8032 | -32.5388 | 33.9628 | 7974.0688 | 16.5685 | 596.4657 | [5 empty] | 185.5154 | 192.4315 | 158.6816 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0222 | 5001.9483 | 566.6765 |  |  |  |  | 185.5189 | 192.827 | 158.1391 | [7 empty] | -0.2068 | 0.3208 | 0.4016 | 4986.1006 | 0.432 | 566.9676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.8606 | -32.6571 | 34.0927 | 7978.2037 | 16.62 | 597.4905 | [5 empty] | 186.1735 | 193.1143 | 159.2443 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0221 | 5001.9414 | 567.1787 |  |  |  |  | 186.1546 | 193.506 | 158.8153 | [7 empty] | -0.2403 | 0.2822 | 0.389 | 4989.2548 | 0.4272 | 567.4661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8926 | -32.7086 | 34.1514 | 7979.771 | 16.6314 | 597.9786 | [5 empty] | 186.833 | 193.7984 | 159.808 | [5 empty] | 0.0021 | -0.022 | 5001.9346 | 567.6801 |  |  |  |  | 186.1718 | 193.527 | 158.8163 | [7 empty] | -0.2406 | 0.2881 | 0.3938 | 4988.9035 | 0.4306 | 567.4814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.9035 | -32.7036 | 34.1498 | 7978.9501 | 16.6097 | 598.0317 | [5 empty] | 187.4937 | 194.4838 | 160.3729 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.9278 | 568.1809 |  |  |  |  | 188.4845 | 195.0262 | 160.6674 | [7 empty] | 0.4391 | -0.0231 | 0.437 | 4991.6029 | 0.4345 | 568.5761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.9356 | -32.7534 | 34.2069 | 7980.3477 | 16.6206 | 598.5163 | [5 empty] | 188.1557 | 195.1705 | 160.9389 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.921 | 568.6811 |  |  |  |  | 188.5559 | 195.4347 | 160.6294 | [7 empty] | 0.2083 | 0.1419 | 0.2633 | 4987.1287 | 0.2042 | 568.873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.9565 | -32.8025 | 34.26 | 7980.662 | 16.6331 | 599.039 | [5 empty] | 188.8189 | 195.8586 | 161.506 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0218 | 5001.9142 | 569.1805 |  |  |  |  | 189.1415 | 196.156 | 160.6476 | [7 empty] | 0.1952 | 0.3509 | 0.4198 | 4974.8917 | 0.3191 | 569.3959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9802 | -32.8634 | 34.3253 | 7982.7566 | 16.6485 | 599.5465 | [5 empty] | 189.4835 | 196.548 | 162.0741 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0217 | 5001.9075 | 569.6793 |  |  |  |  | 190.0479 | 197.1069 | 161.7423 | [7 empty] | 0.1402 | 0.2452 | 0.3006 | 4982.577 | 0.2361 | 570.0825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -10.009 | -32.9038 | 34.3724 | 7982.6375 | 16.6573 | 600.0449 | [5 empty] | 190.1493 | 197.2387 | 162.6433 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0216 | 5001.9008 | 570.1774 |  |  |  |  | 190.6689 | 197.8602 | 161.75 | [7 empty] | 0.1367 | 0.4651 | 0.505 | 4969.5397 | 0.4118 | 570.6242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -10.0059 | -32.917 | 34.3842 | 7984.0562 | 16.6401 | 600.0506 | [5 empty] | 190.8164 | 197.9307 | 163.2137 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0215 | 5001.8942 | 570.6748 |  |  |  |  | 191.3645 | 198.5519 | 162.6713 | [7 empty] | 0.1107 | 0.3417 | 0.3792 | 4977.5566 | 0.3107 | 571.12 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -10.0201 | -32.9784 | 34.4472 | 7985.8128 | 16.6558 | 600.5549 | [5 empty] | 191.4848 | 198.6241 | 163.7851 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.8876 | 571.1716 |  |  |  |  | 191.8494 | 199.0668 | 163.1768 | [7 empty] | 0.0888 | 0.315 | 0.3475 | 4979.6908 | 0.2859 | 571.488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -10.0577 | -33.0189 | 34.4969 | 7985.8517 | 16.6651 | 601.0704 | [5 empty] | 192.1544 | 199.3187 | 164.3576 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.881 | 571.6677 |  |  |  |  | 192.5431 | 199.7679 | 164.0238 | [7 empty] | 0.0653 | 0.2214 | 0.2509 | 4985.8571 | 0.2094 | 571.9876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0895 | -33.0698 | 34.555 | 7987.2321 | 16.6768 | 601.5617 | [5 empty] | 192.8253 | 200.0148 | 164.9312 | [5 empty] | 0.002 | -0.0213 | 5001.8744 | 572.1632 |  |  |  |  | 192.6461 | 200.071 | 164.0917 | [7 empty] | -0.0739 | 0.304 | 0.334 | 4984.2033 | 0.3271 | 572.2032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.1647 | -33.1638 | 34.6669 | 7989.1401 | 16.7197 | 602.5724 | [5 empty] | 193.4975 | 200.7121 | 165.5059 | [5 empty] | 0.002 | -0.0212 | 5001.8679 | 572.658 |  |  |  |  | 193.0364 | 200.663 | 164.4979 | [7 empty] | -0.2193 | 0.3513 | 0.4333 | 4984.8097 | 0.4607 | 572.6232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1926 | -33.2143 | 34.7235 | 7990.4869 | 16.7308 | 603.0471 | [5 empty] | 194.171 | 201.4108 | 166.0818 | [5 empty] | 0.002 | -0.0211 | 5001.8615 | 573.1521 |  |  |  |  | 193.8061 | 201.4583 | 165.3113 | [7 empty] | -0.2388 | 0.2971 | 0.399 | 4988.5205 | 0.4328 | 573.1857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.3263 | -33.1408 | 34.6928 | 7981.3788 | 16.7026 | 603.5124 | [5 empty] | 194.8458 | 202.1108 | 166.6586 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.855 | 573.6456 |  |  |  |  | 194.6273 | 202.3008 | 166.3155 | [7 empty] | -0.2748 | 0.1914 | 0.349 | 4995.6689 | 0.3865 | 573.7793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.346 | -33.1953 | 34.7508 | 7982.5774 | 16.716 | 604.0082 | [5 empty] | 195.5219 | 202.8121 | 167.2366 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.8486 | 574.1384 |  |  |  |  | 195.2979 | 202.9835 | 167.0927 | [7 empty] | -0.2941 | 0.1179 | 0.327 | 5000.5027 | 0.3574 | 574.2586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.5039 | -33.1669 | 34.7712 | 7974.138 | 16.7191 | 604.9404 | [5 empty] | 196.1992 | 203.5147 | 167.8157 | [5 empty] | 0.002 | -0.0209 | 5001.8422 | 574.6306 |  |  |  |  | 195.5572 | 203.6267 | 167.2288 | [7 empty] | -0.5493 | 0.2895 | 0.6327 | 4996.2574 | 0.6906 | 574.7089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.5374 | -33.2189 | 34.8309 | 7974.4869 | 16.7349 | 605.5245 | [5 empty] | 196.8778 | 204.2187 | 168.3959 | [5 empty] | 0.002 | -0.0208 | 5001.8358 | 575.1221 |  |  |  |  | 196.2537 | 204.3554 | 168.0027 | [7 empty] | -0.578 | 0.2318 | 0.6326 | 5000.3547 | 0.6829 | 575.2174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.5661 | -33.2641 | 34.8828 | 7975.5647 | 16.7434 | 605.9702 | [5 empty] | 197.5577 | 204.924 | 168.9772 | [5 empty] | 0.002 | -0.0207 | 5001.8295 | 575.613 |  |  |  |  | 198.8106 | 205.9006 | 169.2419 | [7 empty] | 0.3463 | 0.1241 | 0.3735 | 4985.2645 | 0.3308 | 576.2901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.6019 | -33.2955 | 34.9236 | 7974.9641 | 16.7488 | 606.4398 | [5 empty] | 198.2389 | 205.6307 | 169.5596 | [5 empty] | 0.002 | -0.0206 | 5001.8232 | 576.1032 |  |  |  |  | 198.9103 | 206.0117 | 169.3855 | [7 empty] | 0.3324 | 0.1077 | 0.3544 | 4986.5618 | 0.3038 | 576.3669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.6124 | -33.3482 | 34.9771 | 7975.0308 | 16.7635 | 606.9745 | [5 empty] | 198.9213 | 206.3386 | 170.143 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.817 | 576.5928 |  |  |  |  | 199.2032 | 206.5805 | 170.22 | [7 empty] | 0.061 | 0.0146 | 0.0687 | 4998.3651 | 0.0608 | 576.7597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.5405 | -33.4769 | 35.0782 | 7983.4506 | 16.7934 | 607.293 | [5 empty] | 199.6051 | 207.0479 | 170.7276 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.8107 | 577.0817 |  |  |  |  | 199.7929 | 207.2688 | 170.5924 | [7 empty] | 0.0254 | 0.0871 | 0.1101 | 4994.9136 | 0.0936 | 577.2337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.5671 | -33.5233 | 35.1304 | 7983.9615 | 16.8041 | 607.784 | [5 empty] | 200.2901 | 207.7586 | 171.3132 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0204 | 5001.8045 | 577.57 |  |  |  |  | 201.4193 | 208.4028 | 171.4683 | [7 empty] | 0.4883 | 0.0477 | 0.4911 | 4986.5529 | 0.4613 | 578.0113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4802 | -33.6592 | 35.2342 | 7992.6152 | 16.8365 | 608.1003 | [5 empty] | 200.9764 | 208.4705 | 171.9 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.7984 | 578.0577 |  |  |  |  | 201.4904 | 208.4775 | 171.5631 | [7 empty] | 0.4827 | 0.0368 | 0.4841 | 4987.3204 | 0.4534 | 578.0624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.5064 | -33.7055 | 35.2863 | 7993.1525 | 16.8471 | 608.5861 | [5 empty] | 201.664 | 209.1838 | 172.4879 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0202 | 5001.7923 | 578.5447 |  |  |  |  | 202.2296 | 209.2471 | 172.4661 | [7 empty] | 0.4414 | -0.0512 | 0.4406 | 4993.4634 | 0.4407 | 578.5878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.5546 | -33.7533 | 35.3464 | 7994.1572 | 16.8595 | 609.123 | [5 empty] | 202.3528 | 209.8984 | 173.0768 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0202 | 5001.7861 | 579.031 |  |  |  |  | 203.0595 | 210.113 | 173.3671 | [7 empty] | 0.4099 | -0.1119 | 0.4182 | 4997.764 | 0.4365 | 579.1768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5791 | -33.7993 | 35.3977 | 7993.7022 | 16.8726 | 609.6767 | [5 empty] | 203.043 | 210.6144 | 173.6669 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0201 | 5001.78 | 579.5168 |  |  |  |  | 203.829 | 210.9488 | 174.2559 | [7 empty] | 0.3503 | -0.173 | 0.3804 | 5002.7288 | 0.4128 | 579.7431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.5634 | -33.8033 | 35.3968 | 7993.4644 | 16.8537 | 609.6803 | [5 empty] | 203.7344 | 211.3317 | 174.258 | [5 empty] | 0.0019 | -0.02 | 5001.774 | 580.0019 |  |  |  |  | 204.5896 | 211.7506 | 175.1064 | [7 empty] | 0.3125 | -0.233 | 0.3767 | 5007.1188 | 0.416 | 580.2844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.6377 | -33.8948 | 35.5065 | 7995.3772 | 16.8944 | 610.6446 | [5 empty] | 204.4272 | 212.0503 | 174.8503 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0199 | 5001.768 | 580.4863 |  |  |  |  | 204.8108 | 212.3329 | 175.5793 | [7 empty] | 0.0264 | -0.1934 | 0.1753 | 5011.3732 | 0.1681 | 580.6764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.6664 | -33.9497 | 35.5675 | 7996.6043 | 16.9086 | 611.1623 | [5 empty] | 205.1212 | 212.7703 | 175.4436 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0198 | 5001.762 | 580.9701 |  |  |  |  | 205.1737 | 212.9756 | 176.5208 | [7 empty] | -0.2468 | -0.299 | 0.3739 | 5023.8472 | 0.2761 | 581.1079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6943 | -33.9833 | 35.6081 | 7996.4142 | 16.9133 | 611.588 | [5 empty] | 205.8165 | 213.4916 | 176.0381 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0198 | 5001.7561 | 581.4533 |  |  |  |  | 205.4257 | 213.5793 | 177.0585 | [7 empty] | -0.529 | -0.2759 | 0.5895 | 5028.9573 | 0.482 | 581.512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6788 | -33.9751 | 35.5956 | 7995.1945 | 16.8897 | 611.5541 | [5 empty] | 206.5131 | 214.2142 | 176.6336 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0197 | 5001.7501 | 581.9359 |  |  |  |  | 207.4516 | 214.7164 | 176.619 | [7 empty] | 0.442 | 0.0701 | 0.4492 | 4986.4824 | 0.4099 | 582.2704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.7215 | -34.0285 | 35.6595 | 7996.4032 | 16.9046 | 612.1057 | [5 empty] | 207.211 | 214.9382 | 177.2303 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7442 | 582.4179 |  |  |  |  | 207.4938 | 214.7643 | 176.6695 | [7 empty] | 0.437 | 0.0669 | 0.4437 | 4986.78 | 0.4029 | 582.3023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7786 | -34.1346 | 35.7779 | 7999.4128 | 16.9492 | 613.0566 | [5 empty] | 207.9101 | 215.6635 | 177.828 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0195 | 5001.7383 | 582.8992 |  |  |  |  | 208.4575 | 215.8723 | 177.1492 | [7 empty] | 0.4086 | 0.2179 | 0.471 | 4978.723 | 0.3744 | 583.0375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.8051 | -34.1951 | 35.8436 | 8001.0724 | 16.9655 | 613.5822 | [5 empty] | 208.6106 | 216.3901 | 178.4269 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0194 | 5001.7325 | 583.3799 |  |  |  |  | 208.7332 | 216.566 | 177.2632 | [7 empty] | 0.1434 | 0.4073 | 0.4496 | 4973.8499 | 0.353 | 583.496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.8047 | -34.1747 | 35.8241 | 7999.3803 | 16.9373 | 613.5225 | [5 empty] | 209.3123 | 217.1181 | 179.0269 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0194 | 5001.7267 | 583.8599 |  |  |  |  | 209.4182 | 217.3085 | 178.0059 | [7 empty] | 0.0995 | 0.3677 | 0.3992 | 4977.1574 | 0.3222 | 583.9852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.8425 | -34.221 | 35.8797 | 8000.8777 | 16.9462 | 613.965 | [5 empty] | 210.0153 | 217.8474 | 179.6279 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0193 | 5001.7209 | 584.3394 |  |  |  |  | 210.2532 | 218.1528 | 179.0631 | [7 empty] | 0.0671 | 0.2487 | 0.2758 | 4984.774 | 0.2254 | 584.5397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.874 | -34.2771 | 35.9428 | 8002.4202 | 16.9605 | 614.474 | [5 empty] | 210.7197 | 218.578 | 180.2301 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0192 | 5001.7152 | 584.8182 |  |  |  |  | 211.0177 | 218.9513 | 179.9797 | [7 empty] | 0.0272 | 0.166 | 0.1869 | 4990.4584 | 0.1623 | 585.0622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.9034 | -34.3281 | 36.0004 | 8003.3968 | 16.973 | 614.9718 | [5 empty] | 211.4253 | 219.31 | 180.8333 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7094 | 585.2964 |  |  |  |  | 211.19 | 219.5495 | 180.0237 | [7 empty] | -0.2459 | 0.3524 | 0.4465 | 4985.9258 | 0.4765 | 585.4525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.9212 | -34.37 | 36.0457 | 8003.1544 | 16.9822 | 615.4411 | [5 empty] | 212.1322 | 220.0433 | 181.4377 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7038 | 585.774 |  |  |  |  | 211.939 | 220.3439 | 180.903 | [7 empty] | -0.2899 | 0.2818 | 0.4191 | 4990.9875 | 0.4581 | 585.9693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.9779 | -34.4633 | 36.152 | 8005.3345 | 17.0209 | 616.3288 | [5 empty] | 212.8404 | 220.778 | 182.0432 | [5 empty] | 0.0018 | -0.019 | 5001.6981 | 586.251 |  |  |  |  | 212.862 | 221.2817 | 181.9885 | [7 empty] | -0.3161 | 0.1797 | 0.3749 | 4997.455 | 0.4134 | 586.5771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.9768 | -34.4756 | 36.1635 | 8005.8737 | 17.007 | 616.3975 | [5 empty] | 213.5498 | 221.514 | 182.6497 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0189 | 5001.6925 | 586.7273 |  |  |  |  | 213.5307 | 222.052 | 182.4806 | [7 empty] | -0.3568 | 0.2325 | 0.438 | 4995.3479 | 0.4825 | 587.0746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.9959 | -34.3675 | 36.0663 | 7988.3311 | 16.9734 | 616.84 | [5 empty] | 214.2606 | 222.2514 | 183.2574 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0188 | 5001.6868 | 587.2031 |  |  |  |  | 213.5383 | 222.0701 | 182.4973 | [7 empty] | -0.3651 | 0.2329 | 0.4449 | 4995.5089 | 0.4872 | 587.0862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -11.0565 | -34.3445 | 36.063 | 7976.2808 | 16.9819 | 617.7872 | [5 empty] | 214.9727 | 222.99 | 183.8662 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0188 | 5001.6812 | 587.6782 |  |  |  |  | 214.3488 | 222.9295 | 183.4262 | [7 empty] | -0.4088 | 0.1644 | 0.4496 | 5000.4203 | 0.4846 | 587.6393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -11.0786 | -34.3962 | 36.1191 | 7977.5405 | 16.9934 | 618.2441 | [5 empty] | 215.686 | 223.7301 | 184.4761 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0187 | 5001.6756 | 588.1527 |  |  |  |  | 215.0909 | 223.745 | 184.0156 | [7 empty] | -0.4328 | 0.1949 | 0.4842 | 4999.2158 | 0.5236 | 588.1623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.2273 | -34.4575 | 36.2233 | 7985.8146 | 17.003 | 618.6478 | [5 empty] | 216.4007 | 224.4714 | 185.0871 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0186 | 5001.6701 | 588.6266 |  |  |  |  | 215.8635 | 224.5445 | 184.8848 | [7 empty] | -0.4587 | 0.128 | 0.4832 | 5003.6184 | 0.5109 | 588.6733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.2502 | -34.5116 | 36.2819 | 7986.8978 | 17.0166 | 619.1413 | [5 empty] | 217.1166 | 225.2141 | 185.6992 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6646 | 589.0999 |  |  |  |  | 216.0507 | 225.0815 | 185.3274 | [7 empty] | -0.7273 | 0.1625 | 0.7513 | 5007.6677 | 0.779 | 589.0155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.4154 | -34.6149 | 36.4317 | 7994.1907 | 17.0579 | 620.0661 | [5 empty] | 217.8338 | 225.9582 | 186.3124 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6591 | 589.5726 |  |  |  |  | 216.787 | 225.8557 | 186.2745 | [7 empty] | -0.7755 | 0.0662 | 0.7818 | 5014.2396 | 0.7825 | 589.5076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.409 | -34.617 | 36.4317 | 7993.9972 | 17.0392 | 620.0795 | [5 empty] | 218.5524 | 226.7036 | 186.9267 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0184 | 5001.6537 | 590.0447 |  |  |  |  | 217.4325 | 226.387 | 186.7601 | [7 empty] | -0.6725 | 0.0372 | 0.6766 | 5013.5771 | 0.6739 | 589.8444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.4427 | -34.6721 | 36.4947 | 7996.3312 | 17.0508 | 620.5161 | [5 empty] | 219.2722 | 227.4503 | 187.5421 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0183 | 5001.6482 | 590.5162 |  |  |  |  | 219.464 | 227.824 | 186.4828 | [7 empty] | 0.0486 | 0.4269 | 0.4477 | 4975.3981 | 0.3818 | 590.7516 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.4691 | -34.7229 | 36.5513 | 7997.6895 | 17.0618 | 620.966 | [5 empty] | 219.9933 | 228.1984 | 188.1586 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0182 | 5001.6429 | 590.9871 |  |  |  |  | 220.1109 | 228.3598 | 186.9668 | [7 empty] | 0.1483 | 0.3995 | 0.4428 | 4974.7558 | 0.3441 | 591.0886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.508 | -34.7683 | 36.6066 | 7998.1611 | 17.0735 | 621.4761 | [5 empty] | 220.7157 | 228.9478 | 188.7762 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0182 | 5001.6374 | 591.4574 |  |  |  |  | 220.852 | 229.148 | 187.8349 | [7 empty] | 0.1037 | 0.3326 | 0.3653 | 4979.5502 | 0.2899 | 591.5828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.5301 | -34.8208 | 36.6634 | 7999.2062 | 17.086 | 621.9502 | [5 empty] | 221.4394 | 229.6985 | 189.395 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.6321 | 591.9271 |  |  |  |  | 221.7546 | 230.0757 | 189.0153 | [7 empty] | 0.0547 | 0.2016 | 0.226 | 4988.0445 | 0.186 | 592.1626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.4633 | -34.9584 | 36.7733 | 8009.0555 | 17.1158 | 622.2202 | [5 empty] | 222.1644 | 230.4506 | 190.0148 | [5 empty] | 0.0017 | -0.018 | 5001.6268 | 592.3962 |  |  |  |  | 222.4272 | 230.7804 | 189.8263 | [7 empty] | 0.0186 | 0.1305 | 0.1495 | 4992.8654 | 0.1308 | 592.6015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4872 | -35.01 | 36.8298 | 8010.2225 | 17.1275 | 622.681 | [5 empty] | 222.8907 | 231.2041 | 190.6358 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6215 | 592.8647 |  |  |  |  | 223.2183 | 231.6065 | 190.8027 | [7 empty] | -0.0248 | 0.0393 | 0.0631 | 4998.977 | 0.0759 | 593.1144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.4005 | -35.1485 | 36.9347 | 8018.8053 | 17.1596 | 622.994 | [5 empty] | 223.6183 | 231.9589 | 191.2578 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6162 | 593.3326 |  |  |  |  | 224.05 | 232.4711 | 191.8331 | [7 empty] | -0.0681 | -0.0587 | 0.0809 | 5005.4654 | 0.0808 | 593.6494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.4288 | -35.1929 | 36.9857 | 8019.245 | 17.1695 | 623.4587 | [5 empty] | 224.3472 | 232.715 | 191.881 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0178 | 5001.6109 | 593.8 |  |  |  |  | 224.3529 | 233.1344 | 192.3643 | [7 empty] | -0.3345 | -0.0193 | 0.3362 | 5009.1269 | 0.3294 | 594.0585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.4288 | -35.1242 | 36.9205 | 8006.0571 | 17.1469 | 623.8714 | [5 empty] | 225.0774 | 233.4725 | 192.5052 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0177 | 5001.6058 | 594.2667 |  |  |  |  | 224.6574 | 233.7304 | 193.3426 | [7 empty] | -0.6133 | -0.1414 | 0.6273 | 5022.1771 | 0.5646 | 594.4253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.4765 | -35.1711 | 36.9799 | 8007.5555 | 17.1573 | 624.3387 | [5 empty] | 225.8088 | 234.2313 | 193.1306 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.6005 | 594.7328 |  |  |  |  | 225.3724 | 234.5471 | 193.7843 | [7 empty] | -0.6391 | -0.0626 | 0.6424 | 5018.2749 | 0.6072 | 594.9264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.5006 | -35.0889 | 36.9094 | 7993.0911 | 17.133 | 624.8136 | [5 empty] | 226.5416 | 234.9915 | 193.7571 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.5954 | 595.1984 |  |  |  |  | 225.3033 | 234.4417 | 193.7174 | [7 empty] | -0.6161 | -0.0721 | 0.6202 | 5018.3037 | 0.5842 | 594.8618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.5425 | -35.1285 | 36.9601 | 7993.5234 | 17.1415 | 625.2797 | [5 empty] | 227.2757 | 235.753 | 194.3847 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0175 | 5001.5902 | 595.6633 |  |  |  |  | 227.7755 | 236.0917 | 193.4792 | [7 empty] | 0.2944 | 0.3276 | 0.4526 | 4975.909 | 0.3319 | 595.8697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.5676 | -35.1813 | 37.0182 | 7994.6761 | 17.1542 | 625.7549 | [5 empty] | 228.0111 | 236.5159 | 195.0134 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0174 | 5001.5851 | 596.1277 |  |  |  |  | 228.5369 | 236.9432 | 193.996 | [7 empty] | 0.2711 | 0.3896 | 0.4881 | 4973.0159 | 0.3593 | 596.3872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.6057 | -35.2222 | 37.069 | 7994.7814 | 17.1641 | 626.2453 | [5 empty] | 228.7477 | 237.2801 | 195.6433 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0174 | 5001.58 | 596.5915 |  |  |  |  | 229.3213 | 237.764 | 195.0028 | [7 empty] | 0.2219 | 0.2887 | 0.3771 | 4979.7211 | 0.2791 | 596.8845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.6344 | -35.2763 | 37.1295 | 7997.0984 | 17.1745 | 626.6497 | [5 empty] | 229.4857 | 238.0456 | 196.2742 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0173 | 5001.5748 | 597.0547 |  |  |  |  | 229.8746 | 238.5083 | 195.9129 | [7 empty] | 0.0535 | 0.2145 | 0.2375 | 4987.5381 | 0.1972 | 597.334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.6644 | -35.3211 | 37.1815 | 7997.3141 | 17.1857 | 627.1403 | [5 empty] | 230.225 | 238.8125 | 196.9062 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0172 | 5001.5698 | 597.5173 |  |  |  |  | 229.9014 | 238.5443 | 195.9469 | [7 empty] | 0.0467 | 0.214 | 0.2355 | 4987.717 | 0.1945 | 597.3557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.6916 | -35.3551 | 37.2224 | 7996.6063 | 17.1926 | 627.596 | [5 empty] | 230.9656 | 239.5808 | 197.5394 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.5648 | 597.9794 |  |  |  |  | 230.647 | 239.3211 | 196.7818 | [7 empty] | 0.0187 | 0.1548 | 0.1728 | 4991.63 | 0.1491 | 597.8234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.727 | -35.3979 | 37.2742 | 7996.8833 | 17.2029 | 628.08 | [5 empty] | 231.7074 | 240.3504 | 198.1737 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.5597 | 598.4409 |  |  |  |  | 232.0435 | 240.9455 | 198.6838 | [7 empty] | -0.1869 | 0.001 | 0.1894 | 5004.6672 | 0.198 | 598.7968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.7552 | -35.4412 | 37.3242 | 7997.3776 | 17.212 | 628.5267 | [5 empty] | 232.4506 | 241.1214 | 198.809 | [5 empty] | 0.0016 | -0.017 | 5001.5548 | 598.9017 |  |  |  |  | 232.0594 | 240.974 | 198.7118 | [7 empty] | -0.1964 | 0.0008 | 0.1989 | 5004.8872 | 0.1998 | 598.8137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7937 | -35.4786 | 37.3719 | 7997.4634 | 17.2199 | 628.9858 | [5 empty] | 233.1951 | 241.8937 | 199.4455 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5498 | 599.3621 |  |  |  |  | 232.4133 | 241.6527 | 199.5909 | [7 empty] | -0.4721 | -0.0655 | 0.4762 | 5014.5747 | 0.4453 | 599.2186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.8211 | -35.5145 | 37.4147 | 7996.3591 | 17.2293 | 629.4906 | [5 empty] | 233.9409 | 242.6673 | 200.0831 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5449 | 599.8218 |  |  |  |  | 234.323 | 243.0118 | 198.881 | [7 empty] | 0.2323 | 0.4256 | 0.499 | 4972.1604 | 0.3716 | 600.0261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.8489 | -35.5562 | 37.4631 | 7996.6628 | 17.238 | 629.9358 | [5 empty] | 234.6879 | 243.4423 | 200.7219 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0168 | 5001.54 | 600.281 |  |  |  |  | 235.1144 | 243.8575 | 199.7224 | [7 empty] | 0.1948 | 0.3837 | 0.4446 | 4975.3076 | 0.3346 | 600.5263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.8725 | -35.589 | 37.5017 | 7996.4032 | 17.2426 | 630.3308 | [5 empty] | 235.4363 | 244.2187 | 201.3617 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0167 | 5001.535 | 600.7396 |  |  |  |  | 235.9106 | 244.7103 | 200.5613 | [7 empty] | 0.1567 | 0.3447 | 0.3933 | 4978.298 | 0.301 | 601.0293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.895 | -35.6292 | 37.5471 | 7995.9716 | 17.2521 | 630.8039 | [5 empty] | 236.186 | 244.9964 | 202.0026 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0167 | 5001.5301 | 601.1976 |  |  |  |  | 236.7632 | 245.6446 | 201.4616 | [7 empty] | 0.1025 | 0.3098 | 0.3417 | 4981.4156 | 0.2739 | 601.5783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.9235 | -35.6704 | 37.5952 | 7995.8032 | 17.262 | 631.2835 | [5 empty] | 236.937 | 245.7755 | 202.6447 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0166 | 5001.5253 | 601.655 |  |  |  |  | 236.7559 | 245.6436 | 201.4449 | [7 empty] | 0.0996 | 0.3152 | 0.3459 | 4981.1818 | 0.2724 | 601.5777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -12.0054 | -35.7304 | 37.6782 | 7994.5392 | 17.2923 | 632.1935 | [5 empty] | 237.6893 | 246.5559 | 203.2879 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5205 | 602.1119 |  |  |  |  | 237.6282 | 246.7842 | 202.3325 | [7 empty] | -0.0694 | 0.3526 | 0.3759 | 4982.8061 | 0.3573 | 602.2454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -12.0153 | -35.7825 | 37.7308 | 7995.1126 | 17.3046 | 632.6514 | [5 empty] | 238.4429 | 247.3377 | 203.9322 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.5156 | 602.5683 |  |  |  |  | 238.3814 | 247.5765 | 203.1268 | [7 empty] | -0.0954 | 0.3109 | 0.3414 | 4985.666 | 0.3359 | 602.7074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -12.0191 | -35.7815 | 37.7311 | 7995.5703 | 17.2846 | 632.6175 | [5 empty] | 239.1978 | 248.1208 | 204.5776 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.5109 | 603.024 |  |  |  |  | 239.0841 | 248.1762 | 203.9752 | [7 empty] | -0.0445 | 0.1928 | 0.2142 | 4991.0405 | 0.2059 | 603.0562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -12.0545 | -35.8194 | 37.7784 | 7995.7421 | 17.2923 | 633.0608 | [5 empty] | 239.954 | 248.9052 | 205.2241 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0163 | 5001.5061 | 603.4792 |  |  |  |  | 239.9507 | 249.0904 | 204.9063 | [7 empty] | -0.0783 | 0.1412 | 0.1766 | 4994.6012 | 0.1837 | 603.5865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -12.0833 | -35.87 | 37.8356 | 7996.8917 | 17.304 | 633.5187 | [5 empty] | 240.7115 | 249.6911 | 205.8717 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0162 | 5001.5014 | 603.9338 |  |  |  |  | 240.7425 | 249.9229 | 205.7629 | [7 empty] | -0.1079 | 0.0915 | 0.1536 | 4997.9588 | 0.1685 | 604.0677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.1315 | -35.9535 | 37.9302 | 7997.9747 | 17.3378 | 634.3405 | [5 empty] | 241.4703 | 250.4783 | 206.5205 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.4967 | 604.3879 |  |  |  |  | 241.0129 | 250.5385 | 206.5499 | [7 empty] | -0.3901 | 0.0406 | 0.3958 | 5006.8008 | 0.4001 | 604.4226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.163 | -35.9907 | 37.9756 | 7997.899 | 17.3454 | 634.7829 | [5 empty] | 242.2304 | 251.2668 | 207.1703 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0161 | 5001.492 | 604.8414 |  |  |  |  | 241.3802 | 251.2271 | 207.5012 | [7 empty] | -0.6643 | -0.0435 | 0.6664 | 5017.2787 | 0.632 | 604.8186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1919 | -36.0636 | 38.054 | 8001.5811 | 17.3629 | 635.2361 | [5 empty] | 242.9918 | 252.0567 | 207.8213 | [5 empty] | 0.0015 | -0.016 | 5001.4873 | 605.2944 |  |  |  |  | 242.1453 | 252.042 | 208.3021 | [7 empty] | -0.6948 | -0.0794 | 0.6992 | 5019.8796 | 0.6508 | 605.2859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.2272 | -36.1219 | 38.1206 | 8004.1152 | 17.3758 | 635.6697 | [5 empty] | 243.7546 | 252.8479 | 208.4734 | [5 empty] | 0.0015 | -0.016 | 5001.4826 | 605.7467 |  |  |  |  | 244.602 | 253.6547 | 207.5483 | [7 empty] | 0.2545 | 0.444 | 0.525 | 4971.1862 | 0.3928 | 606.2066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.2585 | -36.1861 | 38.1915 | 8007.6086 | 17.3889 | 636.0659 | [5 empty] | 244.5186 | 253.6405 | 209.1266 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.478 | 606.1986 |  |  |  |  | 244.6068 | 253.6581 | 207.5417 | [7 empty] | 0.2568 | 0.4467 | 0.5283 | 4970.9952 | 0.3887 | 606.2086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2957 | -36.2481 | 38.2622 | 8010.1154 | 17.4042 | 636.5395 | [5 empty] | 245.284 | 254.4345 | 209.781 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4734 | 606.6499 |  |  |  |  | 245.4265 | 254.537 | 208.4404 | [7 empty] | 0.2135 | 0.3974 | 0.4644 | 4974.6119 | 0.3441 | 606.7081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.3183 | -36.3162 | 38.3341 | 8013.5778 | 17.4188 | 636.9444 | [5 empty] | 246.0506 | 255.2298 | 210.4364 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4688 | 607.1006 |  |  |  |  | 246.2748 | 255.4371 | 209.3805 | [7 empty] | 0.1736 | 0.3404 | 0.3956 | 4978.5592 | 0.2954 | 607.2179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.3452 | -36.3764 | 38.3998 | 8015.6094 | 17.4334 | 637.4058 | [5 empty] | 246.8186 | 256.0265 | 211.093 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0157 | 5001.4642 | 607.5508 |  |  |  |  | 247.0787 | 256.2762 | 210.2527 | [7 empty] | 0.1468 | 0.2876 | 0.3363 | 4981.9996 | 0.2519 | 607.6916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.3662 | -36.4471 | 38.4735 | 8019.1643 | 17.449 | 637.8192 | [5 empty] | 247.5878 | 256.8245 | 211.7507 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4597 | 608.0004 |  |  |  |  | 247.1779 | 256.7943 | 210.2069 | [7 empty] | -0.0961 | 0.464 | 0.4895 | 4977.6654 | 0.4639 | 607.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.401 | -36.4977 | 38.5326 | 8021.3514 | 17.4582 | 638.2058 | [5 empty] | 248.3584 | 257.6239 | 212.4095 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4551 | 608.4495 |  |  |  |  | 248.007 | 257.677 | 211.1433 | [7 empty] | -0.1384 | 0.4044 | 0.4427 | 4981.7892 | 0.437 | 608.4793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.4375 | -36.5701 | 38.6131 | 8025.2984 | 17.4753 | 638.652 | [5 empty] | 249.1303 | 258.4246 | 213.0694 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4506 | 608.898 |  |  |  |  | 248.7785 | 258.5175 | 211.9336 | [7 empty] | -0.1794 | 0.3791 | 0.4341 | 4984.0383 | 0.4418 | 608.95 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.4735 | -36.6282 | 38.6798 | 8027.2839 | 17.4895 | 639.1238 | [5 empty] | 249.9035 | 259.2267 | 213.7305 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0154 | 5001.4461 | 609.346 |  |  |  |  | 249.5798 | 259.3503 | 212.8029 | [7 empty] | -0.2028 | 0.3255 | 0.3974 | 4987.4276 | 0.415 | 609.4149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.5239 | -36.6747 | 38.7401 | 8028.7438 | 17.5 | 639.5794 | [5 empty] | 250.678 | 260.0302 | 214.3926 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0154 | 5001.4416 | 609.7934 |  |  |  |  | 250.4638 | 260.2719 | 213.775 | [7 empty] | -0.232 | 0.2638 | 0.3639 | 4991.3678 | 0.3902 | 609.9278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.532 | -36.5861 | 38.6589 | 8014.0053 | 17.474 | 639.9949 | [5 empty] | 251.4538 | 260.835 | 215.0559 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4372 | 610.2403 |  |  |  |  | 251.2431 | 261.1205 | 214.674 | [7 empty] | -0.2851 | 0.2095 | 0.3642 | 4995.4111 | 0.3955 | 610.3985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.5742 | -36.6296 | 38.7138 | 8014.6414 | 17.4844 | 640.4635 | [5 empty] | 252.2309 | 261.6412 | 215.7203 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0152 | 5001.4328 | 610.6866 |  |  |  |  | 252.108 | 262.0659 | 215.6489 | [7 empty] | -0.3432 | 0.1572 | 0.3853 | 4999.4429 | 0.4146 | 610.9213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5934 | -36.5511 | 38.6459 | 8001.2706 | 17.4618 | 640.9014 | [5 empty] | 253.0094 | 262.4487 | 216.3859 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0152 | 5001.4284 | 611.1324 |  |  |  |  | 252.8996 | 262.8547 | 216.5338 | [7 empty] | -0.3482 | 0.0865 | 0.3641 | 5003.3366 | 0.3811 | 611.3561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.6247 | -36.5975 | 38.7 | 8001.8981 | 17.4728 | 641.3625 | [5 empty] | 253.7891 | 263.2576 | 217.0525 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0151 | 5001.424 | 611.5777 |  |  |  |  | 253.2181 | 263.5113 | 217.4298 | [7 empty] | -0.6245 | 0.0146 | 0.6267 | 5012.9986 | 0.611 | 611.717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.6558 | -36.6407 | 38.7511 | 8002.5644 | 17.4818 | 641.7914 | [5 empty] | 254.5702 | 264.0679 | 217.7203 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4196 | 612.0224 |  |  |  |  | 253.2908 | 263.5747 | 217.5121 | [7 empty] | -0.6196 | 0.005 | 0.6214 | 5013.4134 | 0.6039 | 611.7519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.6919 | -36.6836 | 38.8035 | 8002.6456 | 17.4929 | 642.2794 | [5 empty] | 255.3526 | 264.8795 | 218.3892 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4153 | 612.4666 |  |  |  |  | 255.2105 | 264.9794 | 216.7139 | [7 empty] | 0.0403 | 0.5106 | 0.527 | 4972.6419 | 0.4474 | 612.5212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6962 | -36.681 | 38.8025 | 8002.6146 | 17.4744 | 642.272 | [5 empty] | 256.1362 | 265.6925 | 219.0592 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.411 | 612.9102 |  |  |  |  | 255.9369 | 265.7644 | 217.5357 | [7 empty] | -0.0036 | 0.4627 | 0.4776 | 4976.1273 | 0.4199 | 612.9494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.7237 | -36.7226 | 38.8509 | 8002.5885 | 17.4842 | 642.7302 | [5 empty] | 256.9212 | 266.5068 | 219.7303 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0148 | 5001.4066 | 613.3533 |  |  |  |  | 256.8193 | 266.7271 | 218.5248 | [7 empty] | -0.0611 | 0.4102 | 0.4296 | 4980.1341 | 0.3989 | 613.473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.7927 | -36.8061 | 38.9525 | 8003.4343 | 17.5202 | 643.6192 | [5 empty] | 257.7075 | 267.3225 | 220.4026 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0148 | 5001.4024 | 613.7959 |  |  |  |  | 257.6275 | 267.5866 | 219.4341 | [7 empty] | -0.1004 | 0.3542 | 0.3828 | 4983.9417 | 0.3717 | 613.9389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.82 | -36.8476 | 39.0007 | 8003.6466 | 17.5291 | 644.0552 | [5 empty] | 258.4952 | 268.1396 | 221.076 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.398 | 614.2379 |  |  |  |  | 258.4214 | 268.4583 | 220.3512 | [7 empty] | -0.1584 | 0.3015 | 0.3543 | 4987.9557 | 0.3645 | 614.41 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.82 | -36.8557 | 39.0084 | 8004.7842 | 17.5132 | 644.035 | [5 empty] | 259.2841 | 268.958 | 221.7505 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0146 | 5001.3938 | 614.6795 |  |  |  |  | 259.3363 | 269.4248 | 221.4171 | [7 empty] | -0.203 | 0.2262 | 0.3159 | 4992.8826 | 0.3403 | 614.9307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.8556 | -36.8852 | 39.048 | 8003.5908 | 17.5202 | 644.5038 | [5 empty] | 260.0744 | 269.7778 | 222.4261 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0146 | 5001.3896 | 615.1204 |  |  |  |  | 259.4274 | 269.94 | 221.3428 | [7 empty] | -0.4394 | 0.4055 | 0.6089 | 4988.3274 | 0.6529 | 615.2075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.8116 | -37.059 | 39.1978 | 8011.8524 | 17.5747 | 645.2325 | [5 empty] | 260.8659 | 270.599 | 223.1028 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.3853 | 615.5609 |  |  |  |  | 260.1987 | 270.7975 | 222.2386 | [7 empty] | -0.5018 | 0.3565 | 0.6252 | 4992.2182 | 0.6719 | 615.6672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.838 | -37.0891 | 39.2349 | 8010.8576 | 17.5804 | 645.6599 | [5 empty] | 261.6588 | 271.4215 | 223.7807 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3811 | 616.0008 |  |  |  |  | 261.0446 | 271.692 | 223.2003 | [7 empty] | -0.5397 | 0.2941 | 0.6229 | 4996.3059 | 0.6659 | 616.1452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.8231 | -37.0915 | 39.2324 | 8010.2623 | 17.5648 | 645.6826 | [5 empty] | 262.453 | 272.2454 | 224.4597 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3769 | 616.4402 |  |  |  |  | 261.9093 | 272.6306 | 224.2071 | [7 empty] | -0.5959 | 0.2317 | 0.6459 | 5000.7646 | 0.6806 | 616.6452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.7482 | -37.2422 | 39.3506 | 8020.432 | 17.5975 | 645.9562 | [5 empty] | 263.2485 | 273.0706 | 225.1399 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0143 | 5001.3728 | 616.879 |  |  |  |  | 261.9413 | 272.6476 | 224.237 | [7 empty] | -0.5863 | 0.2257 | 0.6348 | 5000.8817 | 0.6689 | 616.6542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.8172 | -37.3122 | 39.4393 | 8019.7647 | 17.6293 | 646.8388 | [5 empty] | 264.0453 | 273.8972 | 225.8211 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3686 | 617.3174 |  |  |  |  | 263.3788 | 274.0683 | 225.6505 | [7 empty] | -0.5643 | 0.1507 | 0.5892 | 5004.3749 | 0.6095 | 617.4079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.8611 | -37.3594 | 39.4982 | 8021.0341 | 17.64 | 647.2866 | [5 empty] | 264.8435 | 274.7252 | 226.5035 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3645 | 617.7552 |  |  |  |  | 264.056 | 274.8574 | 226.0495 | [7 empty] | -0.5937 | 0.2286 | 0.6427 | 5000.8808 | 0.6759 | 617.8249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.8773 | -37.4104 | 39.5518 | 8021.7558 | 17.6517 | 647.7253 | [5 empty] | 265.6429 | 275.5546 | 227.187 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0141 | 5001.3604 | 618.1925 |  |  |  |  | 264.8462 | 275.4941 | 227.0793 | [7 empty] | -0.5257 | 0.0708 | 0.5338 | 5007.7764 | 0.5367 | 618.1607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.9133 | -37.46 | 39.6105 | 8023.0199 | 17.6631 | 648.1692 | [5 empty] | 266.4437 | 276.3853 | 227.8716 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0141 | 5001.3563 | 618.6293 |  |  |  |  | 265.2259 | 276.2023 | 228.0555 | [7 empty] | -0.7902 | -0.0106 | 0.7916 | 5017.5186 | 0.7556 | 618.5331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.9435 | -37.4817 | 39.6409 | 8021.4731 | 17.666 | 648.5766 | [5 empty] | 267.2458 | 277.2174 | 228.5574 | [5 empty] | 0.0013 | -0.014 | 5001.3522 | 619.0655 |  |  |  |  | 267.3159 | 277.6486 | 227.2465 | [7 empty] | -0.0489 | 0.4817 | 0.4982 | 4976.4949 | 0.4537 | 619.2911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.9743 | -37.5329 | 39.6994 | 8023.054 | 17.6768 | 648.9919 | [5 empty] | 268.0492 | 278.0508 | 229.2442 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3482 | 619.5012 |  |  |  |  | 267.2874 | 277.6321 | 227.18 | [7 empty] | -0.0517 | 0.4976 | 0.5143 | 4975.7227 | 0.4684 | 619.2825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -13.0095 | -37.5804 | 39.7558 | 8023.7979 | 17.6884 | 649.4552 | [5 empty] | 268.854 | 278.8856 | 229.9323 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3442 | 619.9364 |  |  |  |  | 268.1658 | 278.5667 | 228.2013 | [7 empty] | -0.0977 | 0.429 | 0.4538 | 4980.2644 | 0.4315 | 619.7703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -13.0657 | -37.6622 | 39.8516 | 8024.5005 | 17.7216 | 650.2847 | [5 empty] | 269.66 | 279.7218 | 230.6214 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0138 | 5001.3401 | 620.3711 |  |  |  |  | 269.0605 | 279.5179 | 229.1685 | [7 empty] | -0.1351 | 0.3793 | 0.4161 | 4983.6361 | 0.4105 | 620.2652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.1013 | -37.7052 | 39.9039 | 8025.1885 | 17.7308 | 650.7126 | [5 empty] | 270.4674 | 280.5594 | 231.3117 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3362 | 620.8053 |  |  |  |  | 269.8706 | 280.3766 | 230.0764 | [7 empty] | -0.1713 | 0.3249 | 0.3801 | 4987.222 | 0.3892 | 620.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.1252 | -37.7527 | 39.9567 | 8026.2476 | 17.7402 | 651.1139 | [5 empty] | 271.2761 | 281.3983 | 232.003 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3322 | 621.239 |  |  |  |  | 271.2223 | 281.4727 | 233.6778 | [7 empty] | -0.2786 | -0.4465 | 0.5155 | 5029.7405 | 0.3714 | 621.2774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.1252 | -37.7539 | 39.9579 | 8026.717 | 17.7228 | 651.0865 | [5 empty] | 272.0861 | 282.2386 | 232.6956 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0136 | 5001.3282 | 621.6721 |  |  |  |  | 273.0978 | 282.8378 | 231.9368 | [7 empty] | 0.458 | 0.2912 | 0.5491 | 4976.2132 | 0.4203 | 621.9803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.1538 | -37.7785 | 39.9906 | 8025.5144 | 17.7264 | 651.4852 | [5 empty] | 272.8974 | 283.0802 | 233.3892 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3242 | 622.1048 |  |  |  |  | 273.0876 | 282.8227 | 231.8947 | [7 empty] | 0.4647 | 0.299 | 0.5589 | 4975.6745 | 0.4249 | 621.9725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.1859 | -37.8384 | 40.0578 | 8027.7312 | 17.7404 | 651.9251 | [5 empty] | 273.7101 | 283.9233 | 234.084 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3203 | 622.5369 |  |  |  |  | 273.9779 | 283.7843 | 232.9207 | [7 empty] | 0.4101 | 0.2376 | 0.4798 | 4979.9832 | 0.3702 | 622.4658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.2265 | -37.8735 | 40.1044 | 8027.6158 | 17.748 | 652.3636 | [5 empty] | 274.524 | 284.7677 | 234.7799 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.3164 | 622.9685 |  |  |  |  | 274.8744 | 284.722 | 233.8672 | [7 empty] | 0.3836 | 0.1903 | 0.4332 | 4982.9948 | 0.342 | 622.9452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.2814 | -37.9578 | 40.2021 | 8028.5796 | 17.7815 | 653.1837 | [5 empty] | 275.3393 | 285.6134 | 235.4769 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.3125 | 623.3996 |  |  |  |  | 275.5416 | 285.5413 | 233.8937 | [7 empty] | 0.3724 | 0.3787 | 0.5398 | 4973.5361 | 0.3899 | 623.3629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.2773 | -37.9632 | 40.2059 | 8029.0018 | 17.7664 | 653.1833 | [5 empty] | 276.1559 | 286.4606 | 236.1751 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0133 | 5001.3086 | 623.8302 |  |  |  |  | 275.7285 | 286.1638 | 233.9622 | [7 empty] | 0.1318 | 0.5375 | 0.566 | 4970.2695 | 0.4485 | 623.6795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.3468 | -38.0404 | 40.3018 | 8029.3216 | 17.7992 | 654.0371 | [5 empty] | 276.9739 | 287.3091 | 236.8744 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3047 | 624.2603 |  |  |  |  | 276.6397 | 287.1523 | 234.9896 | [7 empty] | 0.0772 | 0.4821 | 0.5012 | 4974.2512 | 0.41 | 624.1809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.3732 | -38.0715 | 40.34 | 8028.9258 | 17.8039 | 654.4188 | [5 empty] | 277.7931 | 288.159 | 237.5748 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3009 | 624.6899 |  |  |  |  | 277.4193 | 287.9705 | 235.8321 | [7 empty] | 0.051 | 0.4364 | 0.4523 | 4977.156 | 0.3767 | 624.5947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.4041 | -38.108 | 40.3847 | 8028.6397 | 17.8118 | 654.8509 | [5 empty] | 278.6137 | 289.0102 | 238.2764 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0131 | 5001.2971 | 625.119 |  |  |  |  | 278.2823 | 288.9144 | 236.8096 | [7 empty] | -0.0053 | 0.3855 | 0.3987 | 4980.9266 | 0.3499 | 625.0707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.4278 | -38.1682 | 40.4494 | 8030.8573 | 17.825 | 655.263 | [5 empty] | 279.4356 | 289.8628 | 238.9791 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0131 | 5001.2933 | 625.5476 |  |  |  |  | 279.1906 | 289.8869 | 237.86 | [7 empty] | -0.0547 | 0.3199 | 0.3376 | 4985.31 | 0.3143 | 625.5596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.4646 | -38.2024 | 40.4939 | 8030.9904 | 17.831 | 655.6581 | [5 empty] | 280.2588 | 290.7168 | 239.6829 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.2895 | 625.9756 |  |  |  |  | 279.9742 | 290.7175 | 238.7428 | [7 empty] | -0.0895 | 0.2672 | 0.2946 | 4988.7278 | 0.2884 | 625.9759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4965 | -38.2603 | 40.5592 | 8033.6054 | 17.8426 | 656.0424 | [5 empty] | 281.0834 | 291.5722 | 240.3878 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2857 | 626.4032 |  |  |  |  | 280.259 | 291.4569 | 238.9129 | [7 empty] | -0.338 | 0.4242 | 0.5533 | 4985.7024 | 0.5825 | 626.3456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.5218 | -38.3341 | 40.6373 | 8037.6236 | 17.8584 | 656.4299 | [5 empty] | 281.9092 | 292.4289 | 241.0939 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2819 | 626.8303 |  |  |  |  | 280.5719 | 292.1251 | 239.8176 | [7 empty] | -0.6097 | 0.3579 | 0.7146 | 4994.5713 | 0.7598 | 626.6789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.556 | -38.2549 | 40.574 | 8025.027 | 17.8374 | 656.8693 | [5 empty] | 282.7364 | 293.2871 | 241.8011 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0128 | 5001.2781 | 627.2569 |  |  |  |  | 281.4321 | 293.0472 | 240.7568 | [7 empty] | -0.6492 | 0.3115 | 0.7268 | 4997.7444 | 0.7669 | 627.1377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.586 | -38.3099 | 40.636 | 8027.0548 | 17.8489 | 657.2693 | [5 empty] | 283.5649 | 294.1466 | 242.5095 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2744 | 627.6829 |  |  |  |  | 284.2221 | 294.8347 | 240.9032 | [7 empty] | 0.247 | 0.5714 | 0.6337 | 4966.6152 | 0.4752 | 628.0232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.599 | -38.2481 | 40.5822 | 8016.7993 | 17.829 | 657.6093 | [5 empty] | 284.3948 | 295.0074 | 243.2189 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2707 | 628.1085 |  |  |  |  | 284.236 | 294.8648 | 240.9466 | [7 empty] | 0.2342 | 0.5677 | 0.6254 | 4967.0557 | 0.4687 | 628.0381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.6401 | -38.2941 | 40.6393 | 8017.8959 | 17.8393 | 658.0396 | [5 empty] | 285.2259 | 295.8697 | 243.9296 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.267 | 628.5336 |  |  |  |  | 284.986 | 295.6546 | 241.859 | [7 empty] | 0.196 | 0.4977 | 0.5462 | 4971.4016 | 0.412 | 628.4277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.6601 | -38.3577 | 40.706 | 8020.3172 | 17.8535 | 658.4494 | [5 empty] | 286.0584 | 296.7333 | 244.6413 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.2633 | 628.9582 |  |  |  |  | 285.9345 | 296.6453 | 242.9174 | [7 empty] | 0.1634 | 0.4325 | 0.4737 | 4975.3886 | 0.3592 | 628.915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.8055 | -38.3337 | 40.7325 | 8016.613 | 17.8499 | 658.9872 | [5 empty] | 286.8923 | 297.5983 | 245.3542 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.2596 | 629.3823 |  |  |  |  | 286.6494 | 297.4879 | 243.4011 | [7 empty] | 0.1199 | 0.4969 | 0.523 | 4973.0291 | 0.4137 | 629.3282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.8373 | -38.3918 | 40.798 | 8019.0141 | 17.8622 | 659.386 | [5 empty] | 287.7274 | 298.4646 | 246.0682 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.256 | 629.8059 |  |  |  |  | 287.5721 | 298.4377 | 244.3705 | [7 empty] | 0.1033 | 0.4455 | 0.4692 | 4975.9882 | 0.3727 | 629.7927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.9841 | -38.3454 | 40.8045 | 8012.83 | 17.8539 | 659.9376 | [5 empty] | 288.5639 | 299.3324 | 246.7833 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.2523 | 630.229 |  |  |  |  | 288.3174 | 299.2872 | 244.9132 | [7 empty] | 0.0703 | 0.4933 | 0.5104 | 4974.2613 | 0.4188 | 630.207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.8982 | -38.4813 | 40.903 | 8020.3087 | 17.882 | 660.2308 | [5 empty] | 289.4017 | 300.2015 | 247.4996 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2487 | 630.6516 |  |  |  |  | 289.1035 | 300.1207 | 245.8407 | [7 empty] | 0.0309 | 0.43 | 0.4434 | 4978.2597 | 0.3746 | 630.6124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.9413 | -38.5199 | 40.954 | 8020.9167 | 17.89 | 660.6417 | [5 empty] | 290.2408 | 301.072 | 248.217 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2451 | 631.0738 |  |  |  |  | 289.9714 | 301.027 | 246.8542 | [7 empty] | -0.0034 | 0.3591 | 0.3714 | 4982.5436 | 0.3245 | 631.052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.855 | -38.6689 | 41.065 | 8030.0352 | 17.9207 | 660.9118 | [5 empty] | 291.0813 | 301.9439 | 248.9356 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2415 | 631.4954 |  |  |  |  | 290.1585 | 301.6725 | 246.9453 | [7 empty] | -0.2517 | 0.514 | 0.5838 | 4979.6774 | 0.5885 | 631.3643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.8879 | -38.692 | 41.0979 | 8028.4729 | 17.9252 | 661.3341 | [5 empty] | 291.9231 | 302.8171 | 249.6553 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2379 | 631.9166 |  |  |  |  | 291.0527 | 302.5856 | 247.971 | [7 empty] | -0.2725 | 0.4396 | 0.5281 | 4983.8576 | 0.5445 | 631.805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.9185 | -38.724 | 41.1384 | 8027.9518 | 17.9314 | 661.7409 | [5 empty] | 292.7662 | 303.6918 | 250.3761 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2344 | 632.3373 |  |  |  |  | 291.909 | 303.4859 | 248.9667 | [7 empty] | -0.3085 | 0.3728 | 0.4941 | 4987.9481 | 0.5207 | 632.2384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.9569 | -38.7621 | 41.1873 | 8028.1278 | 17.9397 | 662.1656 | [5 empty] | 293.6106 | 304.5678 | 251.0981 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2308 | 632.7574 |  |  |  |  | 293.3398 | 304.6298 | 252.8711 | [7 empty] | -0.4176 | -0.4355 | 0.5955 | 5031.0343 | 0.4282 | 632.7871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.9852 | -38.83 | 41.2609 | 8031.3463 | 17.9547 | 662.5672 | [5 empty] | 294.4564 | 305.4452 | 251.8212 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2272 | 633.1772 |  |  |  |  | 295.0161 | 305.9694 | 250.1095 | [7 empty] | 0.2793 | 0.5462 | 0.6237 | 4967.7371 | 0.4577 | 633.4274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -14.0095 | -38.8948 | 41.3301 | 8034.0141 | 17.969 | 662.9736 | [5 empty] | 295.3035 | 306.3239 | 252.5454 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2237 | 633.5964 |  |  |  |  | 294.9516 | 305.906 | 250.0124 | [7 empty] | 0.2821 | 0.5584 | 0.6357 | 4967.0738 | 0.4663 | 633.3971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -14.0408 | -38.8115 | 41.2625 | 8021.2732 | 17.9472 | 663.3955 | [5 empty] | 296.1519 | 307.2041 | 253.2708 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2202 | 634.0151 |  |  |  |  | 295.8121 | 306.799 | 251.0052 | [7 empty] | 0.2525 | 0.49 | 0.5613 | 4971.1019 | 0.4117 | 633.8225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -14.0715 | -38.8787 | 41.3362 | 8024.9766 | 17.9606 | 663.7565 | [5 empty] | 297.0017 | 308.0856 | 253.9973 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2167 | 634.4334 |  |  |  |  | 296.7091 | 307.7552 | 252.0491 | [7 empty] | 0.2065 | 0.4244 | 0.4821 | 4975.3187 | 0.3558 | 634.2767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.1227 | -38.86 | 41.336 | 8014.9863 | 17.9683 | 664.5653 | [5 empty] | 297.8528 | 308.9685 | 254.7249 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2132 | 634.8512 |  |  |  |  | 297.5844 | 308.6598 | 253.1293 | [7 empty] | 0.1709 | 0.3359 | 0.3869 | 4980.4607 | 0.2851 | 634.7052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.1285 | -38.8628 | 41.3407 | 8015.2233 | 17.954 | 664.5872 | [5 empty] | 298.7052 | 309.8528 | 255.4537 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2098 | 635.2685 |  |  |  |  | 298.4257 | 309.5541 | 254.1302 | [7 empty] | 0.1271 | 0.2683 | 0.3071 | 4984.7156 | 0.2286 | 635.1276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.166 | -38.9044 | 41.3927 | 8015.7196 | 17.9634 | 665.0121 | [5 empty] | 299.5589 | 310.7385 | 256.1836 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.2063 | 635.6853 |  |  |  |  | 299.2027 | 310.4955 | 254.6398 | [7 empty] | 0.0688 | 0.3485 | 0.3664 | 4981.8814 | 0.2951 | 635.571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.2251 | -39.0293 | 41.5303 | 8020.7367 | 18.0072 | 665.8363 | [5 empty] | 300.414 | 311.6255 | 256.9147 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.2029 | 636.1016 |  |  |  |  | 300.1351 | 311.4619 | 255.7117 | [7 empty] | 0.0385 | 0.2762 | 0.2902 | 4986.0958 | 0.2393 | 636.0249 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.2611 | -39.1011 | 41.6101 | 8024.5331 | 18.0233 | 666.2411 | [5 empty] | 301.2704 | 312.514 | 257.6469 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.1995 | 636.5175 |  |  |  |  | 300.8705 | 312.3627 | 256.195 | [7 empty] | -0.022 | 0.3545 | 0.3668 | 4983.4023 | 0.3264 | 636.4468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.2716 | -39.0997 | 41.6126 | 8024.3576 | 18.0086 | 666.2757 | [5 empty] | 302.1282 | 313.4038 | 258.3802 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1961 | 636.9329 |  |  |  |  | 301.7212 | 313.3094 | 257.1828 | [7 empty] | -0.0864 | 0.3055 | 0.3288 | 4987.1171 | 0.3157 | 636.8889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.2983 | -39.1514 | 41.6703 | 8025.1527 | 18.0214 | 666.7261 | [5 empty] | 302.9873 | 314.295 | 259.1147 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1927 | 637.3478 |  |  |  |  | 302.0166 | 314.0955 | 257.3589 | [7 empty] | -0.3434 | 0.467 | 0.5895 | 4984.1322 | 0.6137 | 637.2551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.3588 | -39.2217 | 41.7572 | 8024.454 | 18.0519 | 667.5558 | [5 empty] | 303.8477 | 315.1875 | 259.8503 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1893 | 637.7623 |  |  |  |  | 302.8836 | 314.9921 | 258.3582 | [7 empty] | -0.3698 | 0.3988 | 0.5529 | 4988.0452 | 0.5841 | 637.6716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.4014 | -39.2706 | 41.8177 | 8025.7065 | 18.0635 | 667.9916 | [5 empty] | 304.7094 | 316.0815 | 260.587 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1859 | 638.1763 |  |  |  |  | 303.7378 | 315.9167 | 259.3595 | [7 empty] | -0.4202 | 0.3396 | 0.5482 | 4991.974 | 0.5838 | 638.1 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.4031 | -39.2697 | 41.8176 | 8025.2699 | 18.049 | 668.0253 | [5 empty] | 305.5725 | 316.9769 | 261.3249 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.1826 | 638.5898 |  |  |  |  | 304.7454 | 316.981 | 260.4621 | [7 empty] | -0.4564 | 0.2826 | 0.5437 | 4995.5163 | 0.5777 | 638.5917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.5378 | -39.319 | 41.9104 | 8031.0552 | 18.0578 | 668.3688 | [5 empty] | 306.4369 | 317.8736 | 262.064 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.1793 | 639.0028 |  |  |  |  | 305.6758 | 317.9844 | 261.4672 | [7 empty] | -0.4995 | 0.2395 | 0.5599 | 4998.4942 | 0.5897 | 639.0538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.5741 | -39.3521 | 41.9541 | 8030.4977 | 18.0655 | 668.7998 | [5 empty] | 307.3027 | 318.7717 | 262.8041 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1759 | 639.4154 |  |  |  |  | 306.0495 | 318.7384 | 262.4916 | [7 empty] | -0.777 | 0.1661 | 0.798 | 5007.5332 | 0.8024 | 639.4001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.7323 | -39.479 | 42.1283 | 8039.6462 | 18.1089 | 669.5884 | [5 empty] | 308.1698 | 319.6712 | 263.5455 | [5 empty] | 0.0011 | -0.011 | 5001.1726 | 639.8275 |  |  |  |  | 306.9162 | 319.6606 | 263.4607 | [7 empty] | -0.8132 | 0.1143 | 0.8238 | 5010.7975 | 0.8133 | 639.8227 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.7545 | -39.4036 | 42.0654 | 8027.9716 | 18.0885 | 669.9727 | [5 empty] | 309.0382 | 320.5721 | 264.2879 | [5 empty] | 0.001 | -0.011 | 5001.1693 | 640.2391 |  |  |  |  | 307.8875 | 320.6961 | 264.5641 | [7 empty] | -0.8566 | 0.0526 | 0.86 | 5014.6864 | 0.8294 | 640.2957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.7876 | -39.4736 | 42.1427 | 8031.0221 | 18.1053 | 670.4076 | [5 empty] | 309.9079 | 321.4743 | 265.0315 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.166 | 640.6503 |  |  |  |  | 307.8047 | 320.6172 | 264.4688 | [7 empty] | -0.8578 | 0.0609 | 0.8619 | 5014.2994 | 0.8356 | 640.2597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.8182 | -39.3836 | 42.0692 | 8017.7471 | 18.0828 | 670.8302 | [5 empty] | 310.779 | 322.378 | 265.7763 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1628 | 641.061 |  |  |  |  | 310.0251 | 322.2011 | 263.659 | [7 empty] | -0.1684 | 0.5405 | 0.5769 | 4977.3145 | 0.555 | 640.9807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.8463 | -39.4558 | 42.1467 | 8021.1998 | 18.0991 | 671.2348 | [5 empty] | 311.6514 | 323.283 | 266.5222 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1595 | 641.4713 |  |  |  |  | 310.9467 | 322.9556 | 264.7717 | [7 empty] | -0.0938 | 0.3984 | 0.4201 | 4982.8609 | 0.3966 | 641.323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.7755 | -39.6216 | 42.2772 | 8032.2465 | 18.133 | 671.507 | [5 empty] | 312.5252 | 324.1895 | 267.2692 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1563 | 641.8811 |  |  |  |  | 311.9495 | 324.2639 | 265.8248 | [7 empty] | -0.2603 | 0.4257 | 0.5088 | 4984.7594 | 0.5215 | 641.9147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.7986 | -39.681 | 42.341 | 8034.4161 | 18.1455 | 671.8933 | [5 empty] | 313.4003 | 325.0973 | 268.0173 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.153 | 642.2904 |  |  |  |  | 312.2839 | 324.9779 | 266.8191 | [7 empty] | -0.5359 | 0.3522 | 0.6481 | 4993.6794 | 0.6865 | 642.2366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.7393 | -39.8214 | 42.452 | 8042.9615 | 18.1743 | 672.1913 | [5 empty] | 314.2767 | 326.0065 | 268.7667 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.1498 | 642.6993 |  |  |  |  | 313.1961 | 325.92 | 267.8047 | [7 empty] | -0.5549 | 0.2984 | 0.6361 | 4996.692 | 0.6704 | 642.6604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.7677 | -39.9042 | 42.5396 | 8047.7115 | 18.1925 | 672.5775 | [5 empty] | 315.1545 | 326.9171 | 269.5171 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1466 | 643.1077 |  |  |  |  | 314.0702 | 326.9196 | 268.863 | [7 empty] | -0.6376 | 0.2463 | 0.6884 | 5000.8448 | 0.714 | 643.1088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.7692 | -39.9096 | 42.5452 | 8047.9843 | 18.1798 | 672.6048 | [5 empty] | 316.0336 | 327.829 | 270.2687 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1434 | 643.5156 |  |  |  |  | 314.8046 | 327.8026 | 268.9069 | [7 empty] | -0.6392 | 0.4281 | 0.776 | 4991.9811 | 0.8193 | 643.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.7984 | -39.8365 | 42.4869 | 8036.4875 | 18.1612 | 673.0173 | [5 empty] | 316.9141 | 328.7424 | 271.0215 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1402 | 643.9231 |  |  |  |  | 315.8042 | 328.8697 | 270.0775 | [7 empty] | -0.6881 | 0.3565 | 0.7807 | 4996.4271 | 0.8183 | 643.9798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.8311 | -39.8874 | 42.546 | 8037.7122 | 18.1729 | 673.4359 | [5 empty] | 317.7959 | 329.6572 | 271.7753 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.137 | 644.3301 |  |  |  |  | 316.6534 | 329.7357 | 270.9231 | [7 empty] | -0.6918 | 0.3216 | 0.7683 | 4998.2026 | 0.8018 | 644.365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.8542 | -39.7885 | 42.4614 | 8023.3953 | 18.1482 | 673.8516 | [5 empty] | 318.679 | 330.5733 | 272.5304 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1339 | 644.7367 |  |  |  |  | 317.5935 | 330.699 | 271.9886 | [7 empty] | -0.7122 | 0.252 | 0.7599 | 5001.9898 | 0.7827 | 644.7924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.8919 | -39.841 | 42.5239 | 8024.4027 | 18.1619 | 674.317 | [5 empty] | 319.5634 | 331.4908 | 273.2866 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1308 | 645.1428 |  |  |  |  | 318.572 | 331.723 | 273.0522 | [7 empty] | -0.7399 | 0.1974 | 0.7694 | 5005.1856 | 0.7807 | 645.2454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -15.0415 | -39.8854 | 42.6181 | 8029.23 | 18.1726 | 674.7301 | [5 empty] | 320.4493 | 332.4098 | 274.0439 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1277 | 645.5485 |  |  |  |  | 318.7922 | 332.4026 | 273.1349 | [7 empty] | -0.9693 | 0.3527 | 1.0359 | 5002.001 | 1.0609 | 645.5453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -15.0727 | -39.9272 | 42.6683 | 8029.4929 | 18.1821 | 675.1469 | [5 empty] | 321.3364 | 333.3301 | 274.8023 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1246 | 645.9537 |  |  |  |  | 318.8623 | 332.4871 | 273.2224 | [7 empty] | -0.9784 | 0.3491 | 1.0432 | 5002.3484 | 1.0686 | 645.5826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.1973 | -39.9739 | 42.7562 | 8034.1859 | 18.192 | 675.5152 | [5 empty] | 322.2249 | 334.2518 | 275.562 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1215 | 646.3585 |  |  |  |  | 321.6062 | 334.2093 | 275.1306 | [7 empty] | -0.3289 | 0.1364 | 0.361 | 5000.2935 | 0.3786 | 646.3398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.2382 | -40.0236 | 42.8172 | 8035.6373 | 18.2033 | 675.9273 | [5 empty] | 323.1147 | 335.1749 | 276.3227 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1184 | 646.7628 |  |  |  |  | 321.9907 | 334.9234 | 276.1779 | [7 empty] | -0.5728 | 0.0474 | 0.5767 | 5009.2759 | 0.5623 | 646.6528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.1473 | -40.0294 | 42.7904 | 8029.6253 | 18.1984 | 676.2003 | [5 empty] | 324.0059 | 336.0993 | 277.0846 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1153 | 647.1667 |  |  |  |  | 322.9514 | 335.9352 | 277.2832 | [7 empty] | -0.6099 | -0.0187 | 0.611 | 5013.1933 | 0.5738 | 647.095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.1946 | -40.077 | 42.8517 | 8030.6497 | 18.2105 | 676.648 | [5 empty] | 324.8984 | 337.0252 | 277.8477 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1122 | 647.5701 |  |  |  |  | 325.8249 | 337.8004 | 276.3553 | [7 empty] | 0.3417 | 0.5026 | 0.6155 | 4969.924 | 0.4411 | 647.907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -15.0996 | -40.0853 | 42.826 | 8025.4204 | 18.2045 | 676.8668 | [5 empty] | 325.7922 | 337.9525 | 278.6119 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1091 | 647.973 |  |  |  |  | 325.7892 | 337.7623 | 276.3053 | [7 empty] | 0.3444 | 0.5072 | 0.6207 | 4969.6546 | 0.442 | 647.8905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.1388 | -40.1328 | 42.8842 | 8025.8822 | 18.2172 | 677.3354 | [5 empty] | 326.6874 | 338.8811 | 279.3772 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1061 | 648.3756 |  |  |  |  | 326.6407 | 338.714 | 277.3654 | [7 empty] | 0.2724 | 0.4436 | 0.5285 | 4974.0995 | 0.3789 | 648.3032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.2055 | -40.2007 | 42.9714 | 8024.474 | 18.2485 | 678.2064 | [5 empty] | 327.5839 | 339.8112 | 280.1437 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.1031 | 648.7776 |  |  |  |  | 326.7873 | 339.2654 | 277.3726 | [7 empty] | 0.0736 | 0.5854 | 0.5996 | 4971.0708 | 0.4913 | 648.5418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.2336 | -40.2394 | 43.0176 | 8024.3233 | 18.2572 | 678.6194 | [5 empty] | 328.4818 | 340.7426 | 280.9114 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.1001 | 649.1793 |  |  |  |  | 327.8032 | 340.3462 | 278.5056 | [7 empty] | 0.0313 | 0.5267 | 0.5373 | 4974.7148 | 0.452 | 649.0085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.2707 | -40.2802 | 43.0689 | 8024.4327 | 18.2672 | 679.0544 | [5 empty] | 329.381 | 341.6754 | 281.6802 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.0971 | 649.5804 |  |  |  |  | 328.76 | 341.4045 | 279.2285 | [7 empty] | 0.0066 | 0.5677 | 0.5774 | 4973.2498 | 0.4942 | 649.464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.3058 | -40.3169 | 43.1158 | 8024.7409 | 18.2744 | 679.4336 | [5 empty] | 330.2816 | 342.6097 | 282.4501 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.094 | 649.9812 |  |  |  |  | 329.6835 | 342.3377 | 280.2301 | [7 empty] | -0.0026 | 0.5077 | 0.5174 | 4976.3213 | 0.4463 | 649.8647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.3386 | -40.355 | 43.163 | 8024.3147 | 18.284 | 679.8768 | [5 empty] | 331.1835 | 343.5453 | 283.2212 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0911 | 650.3815 |  |  |  |  | 330.7023 | 343.4221 | 280.8932 | [7 empty] | 0.0047 | 0.5655 | 0.5751 | 4973.4535 | 0.4925 | 650.3289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.3792 | -40.3857 | 43.2062 | 8023.7863 | 18.291 | 680.2905 | [5 empty] | 332.0868 | 344.4823 | 283.9934 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0881 | 650.7814 |  |  |  |  | 331.6007 | 344.3354 | 281.8676 | [7 empty] | -0.0071 | 0.5089 | 0.5185 | 4976.4046 | 0.4484 | 650.7188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.4072 | -40.4249 | 43.2529 | 8023.5534 | 18.3002 | 680.7129 | [5 empty] | 332.9913 | 345.4207 | 284.7668 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.0852 | 651.1808 |  |  |  |  | 332.3157 | 345.2358 | 282.9936 | [7 empty] | -0.1439 | 0.4267 | 0.4596 | 4982.9173 | 0.4444 | 651.1021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.5513 | -40.4696 | 43.3462 | 8028.7102 | 18.3098 | 681.0741 | [5 empty] | 333.8973 | 346.3605 | 285.5413 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0823 | 651.5798 |  |  |  |  | 333.3212 | 346.2542 | 284.0853 | [7 empty] | -0.155 | 0.3625 | 0.4033 | 4986.2097 | 0.399 | 651.5347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.5773 | -40.5271 | 43.4093 | 8030.6822 | 18.322 | 681.4579 | [5 empty] | 334.8046 | 347.3017 | 286.317 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0793 | 651.9783 |  |  |  |  | 333.4898 | 346.8973 | 284.1223 | [7 empty] | -0.3879 | 0.5189 | 0.656 | 4983.1288 | 0.6788 | 651.8072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.7375 | -40.6075 | 43.542 | 8035.3382 | 18.3531 | 682.1964 | [5 empty] | 335.7132 | 348.2443 | 287.0939 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0764 | 652.3764 |  |  |  |  | 334.2104 | 347.7733 | 285.216 | [7 empty] | -0.5039 | 0.4378 | 0.6743 | 4989.1854 | 0.7113 | 652.1776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.7438 | -40.6231 | 43.5589 | 8037.1015 | 18.3424 | 682.1974 | [5 empty] | 336.6232 | 349.1883 | 287.8718 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0734 | 652.7741 |  |  |  |  | 335.1124 | 348.7153 | 286.1982 | [7 empty] | -0.5283 | 0.3876 | 0.6615 | 4992.0458 | 0.6986 | 652.575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.7699 | -40.6571 | 43.6001 | 8036.7622 | 18.349 | 682.5783 | [5 empty] | 337.5345 | 350.1337 | 288.651 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0706 | 653.1713 |  |  |  |  | 337.7532 | 350.4481 | 286.3301 | [7 empty] | 0.2156 | 0.6221 | 0.6669 | 4967.0649 | 0.5024 | 653.3032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.7968 | -40.7133 | 43.6622 | 8038.6123 | 18.361 | 682.9617 | [5 empty] | 338.4471 | 351.0805 | 289.4313 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0677 | 653.5681 |  |  |  |  | 337.7668 | 350.4794 | 286.3654 | [7 empty] | 0.2042 | 0.6212 | 0.6623 | 4967.3247 | 0.5028 | 653.3163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.8307 | -40.7363 | 43.696 | 8037.1962 | 18.3658 | 683.3629 | [5 empty] | 339.3612 | 352.0287 | 290.2127 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.0648 | 653.9645 |  |  |  |  | 338.8134 | 351.5302 | 287.5276 | [7 empty] | 0.1942 | 0.5457 | 0.5876 | 4971.1147 | 0.4427 | 653.7562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.8487 | -40.7865 | 43.7494 | 8038.4696 | 18.3754 | 683.7184 | [5 empty] | 340.2765 | 352.9782 | 290.9953 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.062 | 654.3604 |  |  |  |  | 339.7588 | 352.4927 | 288.5396 | [7 empty] | 0.1822 | 0.4907 | 0.5316 | 4973.9703 | 0.3993 | 654.1581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.8799 | -40.7278 | 43.706 | 8028.9707 | 18.3608 | 684.1115 | [5 empty] | 341.1932 | 353.9292 | 291.779 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0591 | 654.7559 |  |  |  |  | 340.8441 | 353.5908 | 289.7524 | [7 empty] | 0.1668 | 0.4134 | 0.4539 | 4977.9363 | 0.3381 | 654.6153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.9109 | -40.7922 | 43.7773 | 8031.614 | 18.3752 | 684.5069 | [5 empty] | 342.1113 | 354.8816 | 292.5639 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0562 | 655.151 |  |  |  |  | 341.0726 | 354.3162 | 289.8355 | [7 empty] | -0.0733 | 0.5746 | 0.5882 | 4974.8084 | 0.5307 | 654.9165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.9397 | -40.7213 | 43.7218 | 8020.8227 | 18.3579 | 684.903 | [5 empty] | 343.0307 | 355.8353 | 293.35 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0089 | 5001.0534 | 655.5456 |  |  |  |  | 342.0657 | 355.544 | 290.9348 | [7 empty] | -0.2004 | 0.5677 | 0.6107 | 4977.524 | 0.5903 | 655.4251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.9684 | -40.7883 | 43.7947 | 8024.2888 | 18.3711 | 685.2447 | [5 empty] | 343.9514 | 356.7905 | 294.1372 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0089 | 5001.0506 | 655.9398 |  |  |  |  | 342.4921 | 356.3006 | 292.0295 | [7 empty] | -0.4365 | 0.4782 | 0.6546 | 4986.1347 | 0.6846 | 655.7377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.9045 | -40.9212 | 43.8954 | 8032.0941 | 18.3956 | 685.4967 | [5 empty] | 344.8735 | 357.7471 | 294.9255 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0478 | 656.3336 |  |  |  |  | 343.514 | 357.6466 | 293.1708 | [7 empty] | -0.6093 | 0.4915 | 0.7891 | 4988.7313 | 0.8287 | 656.2923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.9252 | -40.976 | 43.954 | 8033.4062 | 18.4076 | 685.8921 | [5 empty] | 345.7969 | 358.705 | 295.715 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.045 | 656.7269 |  |  |  |  | 344.4594 | 358.3842 | 294.2596 | [7 empty] | -0.5127 | 0.3573 | 0.6307 | 4993.2768 | 0.6648 | 656.5953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.86 | -41.1374 | 44.081 | 8043.9484 | 18.4389 | 686.145 | [5 empty] | 346.7217 | 359.6644 | 296.5057 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0422 | 657.1199 |  |  |  |  | 347.1032 | 360.2454 | 294.5003 | [7 empty] | 0.1442 | 0.5969 | 0.6224 | 4969.9249 | 0.4858 | 657.3573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.8963 | -41.1618 | 44.1169 | 8042.4272 | 18.445 | 686.5714 | [5 empty] | 347.6479 | 360.6252 | 297.2975 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0394 | 657.5124 |  |  |  |  | 347.0739 | 360.1935 | 294.5053 | [7 empty] | 0.1521 | 0.5839 | 0.6116 | 4970.3852 | 0.4738 | 657.3361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.9317 | -41.1918 | 44.1576 | 8041.4243 | 18.4524 | 686.9965 | [5 empty] | 348.5754 | 361.5873 | 298.0904 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0366 | 657.9044 |  |  |  |  | 347.9445 | 360.8675 | 295.5169 | [7 empty] | 0.2414 | 0.4572 | 0.5243 | 4974.6935 | 0.3811 | 657.6112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.9714 | -41.2249 | 44.2029 | 8041.2267 | 18.4596 | 687.3931 | [5 empty] | 349.5042 | 362.5509 | 298.8846 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0339 | 658.2961 |  |  |  |  | 348.8592 | 361.9314 | 296.1386 | [7 empty] | 0.1988 | 0.5258 | 0.5699 | 4972.2998 | 0.4266 | 658.0444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.9967 | -41.2836 | 44.2669 | 8043.5213 | 18.4714 | 687.7509 | [5 empty] | 350.4344 | 363.5159 | 299.6798 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0311 | 658.6873 |  |  |  |  | 349.7968 | 362.9424 | 297.2108 | [7 empty] | 0.1514 | 0.4712 | 0.5028 | 4975.7504 | 0.3833 | 658.4549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -16.0362 | -41.3278 | 44.3224 | 8043.979 | 18.4824 | 688.1819 | [5 empty] | 351.366 | 364.4822 | 300.4763 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0284 | 659.0781 |  |  |  |  | 350.6701 | 363.9407 | 297.8018 | [7 empty] | 0.1202 | 0.5324 | 0.5538 | 4973.4981 | 0.4351 | 658.8592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -16.0554 | -41.2412 | 44.2487 | 8032.008 | 18.4598 | 688.5233 | [5 empty] | 352.2989 | 365.45 | 301.2738 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0257 | 659.4685 |  |  |  |  | 351.6261 | 364.9545 | 298.8555 | [7 empty] | 0.0849 | 0.4816 | 0.4972 | 4976.5413 | 0.3982 | 659.2687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -16.0562 | -41.2508 | 44.258 | 8033.0239 | 18.4481 | 688.5193 | [5 empty] | 353.2331 | 366.4192 | 302.0726 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.023 | 659.8585 |  |  |  |  | 352.5715 | 365.9593 | 299.9498 | [7 empty] | 0.0437 | 0.4199 | 0.4304 | 4980.2005 | 0.3551 | 659.6735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -16.0873 | -41.276 | 44.2928 | 8031.4661 | 18.4543 | 688.9399 | [5 empty] | 354.1687 | 367.3898 | 302.8725 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.0203 | 660.248 |  |  |  |  | 353.5284 | 366.9889 | 301.0107 | [7 empty] | 0.0005 | 0.372 | 0.3803 | 4983.2463 | 0.3272 | 660.0872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.1512 | -41.2087 | 44.2534 | 8017.8294 | 18.4508 | 689.7086 | [5 empty] | 355.1056 | 368.3617 | 303.6735 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0176 | 660.6371 |  |  |  |  | 354.5698 | 368.1119 | 302.1854 | [7 empty] | -0.0496 | 0.316 | 0.3281 | 4986.7934 | 0.2996 | 660.5372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.1768 | -41.2682 | 44.3182 | 8020.066 | 18.4632 | 690.0763 | [5 empty] | 356.0439 | 369.3351 | 304.4757 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0148 | 661.0258 |  |  |  |  | 355.5086 | 369.1248 | 303.2704 | [7 empty] | -0.0974 | 0.2597 | 0.2854 | 4990.3049 | 0.2785 | 660.9419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.1874 | -41.2731 | 44.3266 | 8020.5651 | 18.4517 | 690.104 | [5 empty] | 356.9836 | 370.3099 | 305.2791 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0122 | 661.4141 |  |  |  |  | 355.9288 | 369.9293 | 304.4039 | [7 empty] | -0.3598 | 0.177 | 0.4053 | 4998.9774 | 0.4252 | 661.2626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.2115 | -41.3127 | 44.3724 | 8020.7196 | 18.4597 | 690.4795 | [5 empty] | 357.9246 | 371.2861 | 306.0836 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0096 | 661.802 |  |  |  |  | 356.2353 | 370.6115 | 305.3947 | [7 empty] | -0.6148 | 0.1039 | 0.6257 | 5007.0628 | 0.62 | 661.534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.288 | -41.4075 | 44.4886 | 8023.022 | 18.4947 | 691.2687 | [5 empty] | 358.867 | 372.2637 | 306.8893 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.0069 | 662.1894 |  |  |  |  | 359.3216 | 372.667 | 304.592 | [7 empty] | 0.3033 | 0.6003 | 0.6794 | 4967.2883 | 0.4907 | 662.349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.3487 | -41.48 | 44.5784 | 8022.8591 | 18.5238 | 692.0373 | [5 empty] | 359.8107 | 373.2427 | 307.6961 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.0042 | 662.5765 |  |  |  |  | 359.3127 | 372.6732 | 304.5694 | [7 empty] | 0.2971 | 0.6079 | 0.6835 | 4967.0491 | 0.4957 | 662.3515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.3423 | -41.4897 | 44.5851 | 8023.9878 | 18.5111 | 692.0033 | [5 empty] | 360.7558 | 374.2231 | 308.5041 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5001.0016 | 662.9631 |  |  |  |  | 360.288 | 373.6754 | 305.6529 | [7 empty] | 0.2764 | 0.5462 | 0.6189 | 4970.3049 | 0.4479 | 662.7473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.3762 | -41.5217 | 44.6274 | 8023.4817 | 18.5182 | 692.3985 | [5 empty] | 361.7022 | 375.2049 | 309.3133 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5000.999 | 663.3493 |  |  |  |  | 361.2755 | 374.708 | 306.728 | [7 empty] | 0.2489 | 0.4938 | 0.5597 | 4973.2538 | 0.4055 | 663.154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.4157 | -41.5536 | 44.6716 | 8023.024 | 18.5257 | 692.8039 | [5 empty] | 362.65 | 376.1881 | 310.1236 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9964 | 663.7351 |  |  |  |  | 362.2586 | 375.7787 | 307.8088 | [7 empty] | 0.1993 | 0.4507 | 0.4997 | 4976.1698 | 0.3669 | 663.5746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.4467 | -41.5974 | 44.7238 | 8023.9089 | 18.5345 | 693.1693 | [5 empty] | 363.5991 | 377.1727 | 310.935 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9938 | 664.1205 |  |  |  |  | 363.3694 | 377.0058 | 309.0217 | [7 empty] | 0.1357 | 0.4087 | 0.4378 | 4979.2875 | 0.3309 | 664.0553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.4732 | -41.6383 | 44.7716 | 8024.5438 | 18.5421 | 693.5187 | [5 empty] | 364.5496 | 378.1587 | 311.7477 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9912 | 664.5055 |  |  |  |  | 364.386 | 378.1028 | 310.1894 | [7 empty] | 0.0848 | 0.3502 | 0.3677 | 4982.9274 | 0.2866 | 664.4837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.5068 | -41.6676 | 44.8112 | 8023.8338 | 18.5484 | 693.9074 | [5 empty] | 365.5014 | 379.1462 | 312.5614 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9886 | 664.8901 |  |  |  |  | 365.3843 | 379.1609 | 311.2868 | [7 empty] | 0.0495 | 0.2993 | 0.3108 | 4985.9313 | 0.2496 | 664.8958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.5711 | -41.7495 | 44.9112 | 8025.1682 | 18.5783 | 694.6328 | [5 empty] | 366.4546 | 380.135 | 313.3764 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.986 | 665.2742 |  |  |  |  | 366.4193 | 380.2927 | 312.4336 | [7 empty] | -0.0051 | 0.2538 | 0.2615 | 4989.0301 | 0.2265 | 665.3354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.6005 | -41.7932 | 44.9626 | 8025.7395 | 18.5877 | 695.0166 | [5 empty] | 367.4092 | 381.1252 | 314.1925 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9835 | 665.658 |  |  |  |  | 367.235 | 381.2805 | 312.4938 | [7 empty] | -0.012 | 0.4374 | 0.4451 | 4980.7337 | 0.385 | 665.7181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.6312 | -41.8068 | 44.9866 | 8023.5905 | 18.5899 | 695.3901 | [5 empty] | 368.3651 | 382.1169 | 315.0097 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9809 | 666.0413 |  |  |  |  | 368.1111 | 382.2978 | 313.0007 | [7 empty] | -0.0416 | 0.5209 | 0.5301 | 4977.4598 | 0.4671 | 666.1112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.666 | -41.8629 | 45.0517 | 8026.0612 | 18.6008 | 695.7302 | [5 empty] | 369.3224 | 383.1099 | 315.8282 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9784 | 666.4243 |  |  |  |  | 369.079 | 383.3635 | 314.0841 | [7 empty] | -0.0969 | 0.4775 | 0.4947 | 4980.4649 | 0.4561 | 666.5219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.697 | -41.9059 | 45.1031 | 8026.8838 | 18.6094 | 696.091 | [5 empty] | 370.281 | 384.1044 | 316.6477 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9759 | 666.8068 |  |  |  |  | 369.1444 | 383.4351 | 314.1609 | [7 empty] | -0.1008 | 0.4737 | 0.4917 | 4980.713 | 0.4562 | 666.5495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.7276 | -41.9515 | 45.1568 | 8027.8262 | 18.6188 | 696.461 | [5 empty] | 371.241 | 385.1003 | 317.4685 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9733 | 667.189 |  |  |  |  | 370.5007 | 384.5477 | 317.8508 | [7 empty] | -0.2041 | -0.1831 | 0.2699 | 5012.7758 | 0.1978 | 666.977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.7639 | -42.0021 | 45.2174 | 8029.4654 | 18.6294 | 696.8292 | [5 empty] | 372.2023 | 386.0975 | 318.2904 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9708 | 667.5707 |  |  |  |  | 371.0274 | 385.4927 | 319.1008 | [7 empty] | -0.4769 | -0.261 | 0.5408 | 5021.2997 | 0.4195 | 667.3393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.7897 | -42.0686 | 45.2887 | 8032.4645 | 18.6429 | 697.18 | [5 empty] | 373.165 | 387.0962 | 319.1135 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9683 | 667.952 |  |  |  |  | 372.9612 | 387.018 | 315.8727 | [7 empty] | 0.2352 | 0.7268 | 0.7706 | 4963.2522 | 0.5793 | 667.9222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.8216 | -42.1188 | 45.3472 | 8033.9335 | 18.6533 | 697.5454 | [5 empty] | 374.1291 | 388.0963 | 319.9377 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.9658 | 668.3329 |  |  |  |  | 374.0106 | 388.1734 | 317.1114 | [7 empty] | 0.169 | 0.6651 | 0.6931 | 4967.277 | 0.5338 | 668.3622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.8195 | -42.117 | 45.3448 | 8033.5884 | 18.6398 | 697.5537 | [5 empty] | 375.0945 | 389.0978 | 320.7631 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.9633 | 668.7134 |  |  |  |  | 374.8941 | 388.8557 | 318.2235 | [7 empty] | 0.248 | 0.5222 | 0.5843 | 4972.3748 | 0.4237 | 668.6216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.8509 | -42.1801 | 45.4151 | 8036.8048 | 18.6518 | 697.875 | [5 empty] | 376.0613 | 390.1008 | 321.5896 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9608 | 669.0936 |  |  |  |  | 375.9651 | 389.9872 | 319.4209 | [7 empty] | 0.2102 | 0.4627 | 0.5144 | 4975.7865 | 0.3748 | 669.0506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.889 | -42.2141 | 45.4609 | 8036.6813 | 18.6593 | 698.2608 | [5 empty] | 377.0294 | 391.1051 | 322.4173 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9584 | 669.4733 |  |  |  |  | 376.078 | 390.4066 | 319.4223 | [7 empty] | 0.0725 | 0.5626 | 0.5742 | 4973.7224 | 0.4661 | 669.2093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.9148 | -42.2538 | 45.5074 | 8036.8982 | 18.6673 | 698.6287 | [5 empty] | 377.9989 | 392.1108 | 323.2462 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9559 | 669.8526 |  |  |  |  | 377.0631 | 391.4491 | 320.5877 | [7 empty] | 0.0311 | 0.4938 | 0.5018 | 4977.6086 | 0.4189 | 669.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.9496 | -42.2908 | 45.5547 | 8037.1116 | 18.675 | 699.0002 | [5 empty] | 378.9697 | 393.118 | 324.0762 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9535 | 670.2315 |  |  |  |  | 378.1186 | 392.5809 | 321.8317 | [7 empty] | -0.0199 | 0.4253 | 0.4327 | 4981.6512 | 0.3776 | 670.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.9766 | -42.3307 | 45.6018 | 8037.8409 | 18.6819 | 699.33 | [5 empty] | 379.942 | 394.1265 | 324.9074 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.951 | 670.6101 |  |  |  |  | 379.0456 | 393.6079 | 322.8322 | [7 empty] | -0.0716 | 0.3946 | 0.408 | 4983.9832 | 0.3743 | 670.4155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -17.0127 | -42.3556 | 45.6385 | 8036.3433 | 18.6885 | 699.7512 | [5 empty] | 380.9155 | 395.1365 | 325.7398 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9486 | 670.9882 |  |  |  |  | 380.0757 | 394.8407 | 324.0239 | [7 empty] | -0.1806 | 0.3662 | 0.4148 | 4987.2326 | 0.4129 | 670.8775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -17.0529 | -42.3956 | 45.6906 | 8037.3105 | 18.6962 | 700.0983 | [5 empty] | 381.8905 | 396.1479 | 326.5733 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9462 | 671.3659 |  |  |  |  | 381.1466 | 396.0241 | 325.2525 | [7 empty] | -0.2453 | 0.3138 | 0.4041 | 4990.7722 | 0.4181 | 671.3197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -17.0757 | -42.4506 | 45.7501 | 8039.2452 | 18.7067 | 700.4337 | [5 empty] | 382.8668 | 397.1607 | 327.408 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0068 | 5000.9437 | 671.7433 |  |  |  |  | 381.6396 | 396.9747 | 326.5147 | [7 empty] | -0.5368 | 0.2376 | 0.5904 | 4999.4269 | 0.61 | 671.674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -17.1091 | -42.4786 | 45.7886 | 8038.3319 | 18.7129 | 700.8226 | [5 empty] | 383.8444 | 398.1749 | 328.2439 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0068 | 5000.9413 | 672.1202 |  |  |  |  | 381.9945 | 397.78 | 327.55 | [7 empty] | -0.8162 | 0.1855 | 0.8392 | 5006.7691 | 0.8329 | 671.9736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.1414 | -42.5217 | 45.8407 | 8039.3937 | 18.721 | 701.1631 | [5 empty] | 384.8235 | 399.1905 | 329.0809 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9389 | 672.4968 |  |  |  |  | 383.0049 | 398.8805 | 328.6566 | [7 empty] | -0.8631 | 0.1443 | 0.8769 | 5009.4675 | 0.8572 | 672.3819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.1767 | -42.5565 | 45.8863 | 8039.8263 | 18.7272 | 701.4991 | [5 empty] | 385.8038 | 400.2076 | 329.9191 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9366 | 672.8729 |  |  |  |  | 385.9675 | 400.9847 | 327.8327 | [7 empty] | -0.0769 | 0.6455 | 0.6568 | 4972.9203 | 0.5856 | 673.1597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.2078 | -42.5913 | 45.9302 | 8039.9127 | 18.7338 | 701.8509 | [5 empty] | 386.7856 | 401.226 | 330.7584 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9342 | 673.2487 |  |  |  |  | 385.8559 | 400.8659 | 327.6849 | [7 empty] | -0.0704 | 0.6565 | 0.667 | 4972.3078 | 0.5907 | 673.1159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.2336 | -42.6412 | 45.9862 | 8041.1005 | 18.7441 | 702.2152 | [5 empty] | 387.7687 | 402.2459 | 331.5989 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9318 | 673.6241 |  |  |  |  | 386.7413 | 401.6046 | 328.8217 | [7 empty] | -0.0207 | 0.5251 | 0.5321 | 4977.3484 | 0.4614 | 673.3881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.2961 | -42.7368 | 46.0983 | 8044.0775 | 18.7752 | 702.8901 | [5 empty] | 388.7532 | 403.2671 | 332.4406 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9295 | 673.9991 |  |  |  |  | 388.5952 | 403.4608 | 330.5595 | [7 empty] | -0.0033 | 0.4726 | 0.4792 | 4979.4369 | 0.4093 | 674.0701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.3031 | -42.7365 | 46.1007 | 8043.5835 | 18.7642 | 702.9482 | [5 empty] | 389.739 | 404.2898 | 333.2835 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9271 | 674.3736 |  |  |  |  | 389.7468 | 404.6875 | 331.8737 | [7 empty] | -0.0499 | 0.4068 | 0.4163 | 4983.2346 | 0.3728 | 674.5191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.3299 | -42.7738 | 46.1454 | 8043.8886 | 18.771 | 703.2884 | [5 empty] | 390.7262 | 405.3139 | 334.1275 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9247 | 674.7479 |  |  |  |  | 389.7537 | 404.6998 | 331.8659 | [7 empty] | -0.051 | 0.4111 | 0.4207 | 4983.0601 | 0.3777 | 674.5235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.2786 | -42.8141 | 46.1635 | 8041.533 | 18.7778 | 703.6559 | [5 empty] | 391.7148 | 406.3395 | 334.9727 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9224 | 675.1217 |  |  |  |  | 390.665 | 405.8061 | 332.483 | [7 empty] | -0.112 | 0.4873 | 0.5063 | 4980.7426 | 0.4698 | 674.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.2188 | -42.8951 | 46.2164 | 8038.4112 | 18.805 | 704.3823 | [5 empty] | 392.7047 | 407.3664 | 335.819 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9201 | 675.4951 |  |  |  |  | 391.6812 | 406.9561 | 333.606 | [7 empty] | -0.1812 | 0.4545 | 0.4954 | 4983.448 | 0.4818 | 675.346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.2529 | -42.8798 | 46.215 | 8037.8406 | 18.7901 | 704.4044 | [5 empty] | 393.696 | 408.3948 | 336.6665 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9178 | 675.8682 |  |  |  |  | 392.6482 | 408.0324 | 334.7459 | [7 empty] | -0.2451 | 0.4031 | 0.4775 | 4986.8867 | 0.4831 | 675.7368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.3099 | -42.9452 | 46.297 | 8036.8101 | 18.8168 | 705.1577 | [5 empty] | 394.6887 | 409.4245 | 337.5152 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.9154 | 676.2408 |  |  |  |  | 393.6721 | 409.2173 | 335.8807 | [7 empty] | -0.3271 | 0.3762 | 0.5036 | 4989.5435 | 0.5223 | 676.1659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.3513 | -42.9864 | 46.3507 | 8037.847 | 18.8249 | 705.5068 | [5 empty] | 395.6827 | 410.4557 | 338.365 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.9132 | 676.6131 |  |  |  |  | 394.7193 | 410.3349 | 337.0821 | [7 empty] | -0.3701 | 0.3162 | 0.4913 | 4992.9955 | 0.5148 | 676.5695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.3686 | -43.0142 | 46.383 | 8036.8185 | 18.8297 | 705.8564 | [5 empty] | 396.6781 | 411.4883 | 339.2161 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9109 | 676.985 |  |  |  |  | 395.7802 | 411.5001 | 338.2978 | [7 empty] | -0.4289 | 0.2641 | 0.5074 | 4996.3614 | 0.5304 | 676.9892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.4037 | -43.0493 | 46.4287 | 8037.0554 | 18.8365 | 706.2061 | [5 empty] | 397.6748 | 412.5223 | 340.0682 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9086 | 677.3565 |  |  |  |  | 396.1541 | 412.2786 | 339.3698 | [7 empty] | -0.6825 | 0.197 | 0.7126 | 5003.8201 | 0.7163 | 677.269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.5428 | -43.0086 | 46.4434 | 8032.2028 | 18.8324 | 706.6783 | [5 empty] | 398.6729 | 413.5578 | 340.9216 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9063 | 677.7276 |  |  |  |  | 396.6318 | 413.2582 | 340.5665 | [7 empty] | -0.9824 | 0.1455 | 0.9946 | 5011.3881 | 0.9627 | 677.6203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.5693 | -43.0636 | 46.5044 | 8034.34 | 18.8425 | 707.0001 | [5 empty] | 399.6724 | 414.5946 | 341.7761 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.904 | 678.0984 |  |  |  |  | 399.571 | 415.2678 | 339.7181 | [7 empty] | -0.1792 | 0.6195 | 0.6509 | 4976.2317 | 0.6126 | 678.3386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.6883 | -43.0037 | 46.4941 | 8027.3526 | 18.8332 | 707.4467 | [5 empty] | 400.6733 | 415.6329 | 342.6318 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9018 | 678.4687 |  |  |  |  | 399.5806 | 415.291 | 339.7416 | [7 empty] | -0.1868 | 0.6195 | 0.6529 | 4976.367 | 0.6159 | 678.3469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.7217 | -43.0324 | 46.5334 | 8027.2754 | 18.8377 | 707.7679 | [5 empty] | 401.6755 | 416.6726 | 343.4886 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.8995 | 678.8387 |  |  |  |  | 400.8814 | 416.4843 | 340.852 | [7 empty] | -0.1134 | 0.5798 | 0.5967 | 4976.8728 | 0.5447 | 678.7718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.7493 | -43.1207 | 46.6256 | 8032.1386 | 18.8563 | 708.123 | [5 empty] | 402.6791 | 417.7137 | 344.3467 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.8973 | 679.2083 |  |  |  |  | 401.8754 | 417.5808 | 341.9799 | [7 empty] | -0.1696 | 0.5346 | 0.5666 | 4979.8736 | 0.5374 | 679.1612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.7899 | -43.2074 | 46.7213 | 8037.0095 | 18.8755 | 708.4996 | [5 empty] | 403.6841 | 418.7562 | 345.2059 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8951 | 679.5775 |  |  |  |  | 403.1763 | 418.7884 | 343.1478 | [7 empty] | -0.1084 | 0.4862 | 0.504 | 4980.9719 | 0.4649 | 679.5889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.8213 | -43.2456 | 46.7686 | 8037.5448 | 18.8827 | 708.8369 | [5 empty] | 404.6904 | 419.8002 | 346.0662 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8928 | 679.9464 |  |  |  |  | 404.2754 | 419.9608 | 344.3043 | [7 empty] | -0.1434 | 0.4464 | 0.4745 | 4983.3606 | 0.4512 | 680.0031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.8439 | -43.2155 | 46.7494 | 8031.8681 | 18.8735 | 709.1398 | [5 empty] | 405.6981 | 420.8455 | 346.9278 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8906 | 680.3148 |  |  |  |  | 405.2538 | 421.0358 | 345.4734 | [7 empty] | -0.2018 | 0.3885 | 0.4432 | 4986.9484 | 0.4412 | 680.3818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.8726 | -43.3017 | 46.8401 | 8036.9606 | 18.8906 | 709.46 | [5 empty] | 406.7072 | 421.8923 | 347.7905 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8884 | 680.6829 |  |  |  |  | 405.5011 | 421.8257 | 345.592 | [7 empty] | -0.4403 | 0.5405 | 0.7019 | 4984.3875 | 0.7206 | 680.6595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.9025 | -43.2128 | 46.7694 | 8025.533 | 18.8702 | 709.8101 | [5 empty] | 407.7176 | 422.9405 | 348.6543 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8862 | 681.0507 |  |  |  |  | 406.5876 | 423.0243 | 346.8206 | [7 empty] | -0.5003 | 0.4925 | 0.7064 | 4987.5608 | 0.7327 | 681.08 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.9386 | -43.2486 | 46.8163 | 8025.1737 | 18.8791 | 710.2162 | [5 empty] | 408.7294 | 423.9902 | 349.5194 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.884 | 681.418 |  |  |  |  | 407.4799 | 424.0161 | 347.8571 | [7 empty] | -0.5554 | 0.4492 | 0.7183 | 4990.439 | 0.7476 | 681.4271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.8763 | -43.3668 | 46.9018 | 8030.7172 | 18.8999 | 710.4942 | [5 empty] | 409.7426 | 425.0412 | 350.3856 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8818 | 681.785 |  |  |  |  | 407.9574 | 424.8838 | 349.183 | [7 empty] | -0.8111 | 0.3428 | 0.8832 | 4999.5707 | 0.9001 | 681.73 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.9062 | -43.404 | 46.9476 | 8030.5768 | 18.9082 | 710.8747 | [5 empty] | 410.7571 | 426.0937 | 351.253 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8796 | 682.1516 |  |  |  |  | 408.3065 | 425.6283 | 350.2255 | [7 empty] | -1.0549 | 0.2766 | 1.0925 | 5006.7232 | 1.081 | 681.9896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.825 | -43.5344 | 47.0374 | 8036.9154 | 18.9306 | 711.1282 | [5 empty] | 411.773 | 427.1476 | 352.1216 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8775 | 682.5178 |  |  |  |  | 409.386 | 426.8555 | 351.4271 | [7 empty] | -1.128 | 0.2427 | 1.1555 | 5009.481 | 1.1302 | 682.4164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.8731 | -43.5669 | 47.0858 | 8037.2326 | 18.9374 | 711.4836 | [5 empty] | 412.7903 | 428.2029 | 352.9913 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8753 | 682.8836 |  |  |  |  | 412.1872 | 428.3926 | 350.4366 | [7 empty] | -0.1867 | 0.632 | 0.6644 | 4976.109 | 0.624 | 682.9493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.9319 | -43.6468 | 47.182 | 8037.5073 | 18.9672 | 712.2348 | [5 empty] | 413.809 | 429.2596 | 353.8622 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8731 | 683.2491 |  |  |  |  | 413.1732 | 429.4705 | 351.5785 | [7 empty] | -0.239 | 0.5806 | 0.633 | 4979.2837 | 0.6133 | 683.3219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.9676 | -43.707 | 47.2514 | 8039.9156 | 18.9799 | 712.5933 | [5 empty] | 414.829 | 430.3178 | 354.7343 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.871 | 683.6142 |  |  |  |  | 414.064 | 430.1606 | 352.6923 | [7 empty] | -0.1638 | 0.4473 | 0.4815 | 4983.8356 | 0.4627 | 683.56 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.999 | -43.7534 | 47.3063 | 8040.9242 | 18.9895 | 712.9508 | [5 empty] | 415.8504 | 431.3774 | 355.6075 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8689 | 683.9789 |  |  |  |  | 414.8607 | 431.2611 | 352.7748 | [7 empty] | -0.2342 | 0.6416 | 0.6882 | 4976.5699 | 0.6582 | 683.939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.9905 | -43.746 | 47.2962 | 8040.0508 | 18.9751 | 712.9436 | [5 empty] | 416.8732 | 432.4384 | 356.4819 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8667 | 684.3433 |  |  |  |  | 415.3293 | 432.1629 | 354.0421 | [7 empty] | -0.503 | 0.5575 | 0.7551 | 4984.8756 | 0.7777 | 684.2488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -18.0255 | -43.6487 | 47.2197 | 8028.1682 | 18.9531 | 713.287 | [5 empty] | 417.8973 | 433.5008 | 357.3575 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8646 | 684.7073 |  |  |  |  | 416.3009 | 433.3086 | 355.1535 | [7 empty] | -0.5906 | 0.5304 | 0.7976 | 4987.5768 | 0.8265 | 684.6415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -18.0666 | -43.6752 | 47.2599 | 8027.5337 | 18.959 | 713.6557 | [5 empty] | 418.9228 | 434.5646 | 358.2343 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8625 | 685.0709 |  |  |  |  | 417.4101 | 434.4981 | 356.3818 | [7 empty] | -0.6327 | 0.4795 | 0.7974 | 4990.538 | 0.8274 | 685.0482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -18.0958 | -43.5934 | 47.1955 | 8017.2006 | 18.9395 | 713.9763 | [5 empty] | 419.9497 | 435.6299 | 359.1122 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8603 | 685.4342 |  |  |  |  | 419.1886 | 435.8866 | 360.8377 | [7 empty] | -0.6899 | -0.2546 | 0.7341 | 5023.7128 | 0.5947 | 685.5216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.1564 | -43.7447 | 47.3585 | 8028.489 | 18.9733 | 714.3526 | [5 empty] | 420.978 | 436.6966 | 359.9914 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8582 | 685.7971 |  |  |  |  | 419.1544 | 435.8966 | 360.9037 | [7 empty] | -0.7192 | -0.2637 | 0.7647 | 5024.6204 | 0.6208 | 685.525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.2415 | -43.7471 | 47.3935 | 8028.0168 | 18.9725 | 714.6421 | [5 empty] | 422.0076 | 437.7648 | 360.8716 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8562 | 686.1596 |  |  |  |  | 421.455 | 437.6941 | 357.6913 | [7 empty] | 0.0181 | 0.69 | 0.6952 | 4970.3081 | 0.5805 | 686.1357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.3035 | -43.8842 | 47.5439 | 8037.5416 | 19.0045 | 715.0603 | [5 empty] | 423.0386 | 438.8343 | 361.7531 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8541 | 686.5218 |  |  |  |  | 422.4919 | 438.8058 | 358.8201 | [7 empty] | -0.0201 | 0.6464 | 0.6517 | 4972.8766 | 0.5572 | 686.5121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.4195 | -43.8874 | 47.5917 | 8038.2095 | 19.0045 | 715.3431 | [5 empty] | 424.071 | 439.9053 | 362.6358 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.852 | 686.8836 |  |  |  |  | 423.5993 | 439.9966 | 360.04 | [7 empty] | -0.0637 | 0.5979 | 0.6062 | 4975.7496 | 0.534 | 686.9144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.4669 | -43.9393 | 47.658 | 8038.1768 | 19.0211 | 715.8707 | [5 empty] | 425.1047 | 440.9777 | 363.5196 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.85 | 687.245 |  |  |  |  | 424.7186 | 441.1937 | 361.2932 | [7 empty] | -0.1066 | 0.5432 | 0.5584 | 4978.8728 | 0.5085 | 687.3177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.4711 | -43.9414 | 47.6615 | 8038.5636 | 19.0094 | 715.8651 | [5 empty] | 426.1399 | 442.0515 | 364.4046 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8479 | 687.6061 |  |  |  |  | 425.7671 | 442.3303 | 362.4495 | [7 empty] | -0.1519 | 0.4995 | 0.5268 | 4981.5546 | 0.4966 | 687.6997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.4874 | -43.9815 | 47.7049 | 8039.7308 | 19.0142 | 716.1174 | [5 empty] | 427.1764 | 443.1268 | 365.2907 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8458 | 687.9668 |  |  |  |  | 425.7672 | 442.3217 | 362.4901 | [7 empty] | -0.1516 | 0.4888 | 0.5165 | 4982.0101 | 0.4893 | 687.6968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.3992 | -44.0335 | 47.7188 | 8034.7281 | 19.029 | 716.6945 | [5 empty] | 428.2143 | 444.2034 | 366.1781 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0047 | 5000.8438 | 688.3272 |  |  |  |  | 426.726 | 443.438 | 363.1182 | [7 empty] | -0.1888 | 0.5577 | 0.5934 | 4979.6867 | 0.5651 | 688.071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.3172 | -44.0795 | 47.7297 | 8029.7672 | 19.0418 | 717.2399 | [5 empty] | 429.2535 | 445.2816 | 367.0666 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0047 | 5000.8417 | 688.6871 |  |  |  |  | 427.817 | 444.6229 | 364.3084 | [7 empty] | -0.2355 | 0.5156 | 0.5713 | 4982.3182 | 0.5595 | 688.4673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.3562 | -44.1429 | 47.8032 | 8030.5975 | 19.0603 | 717.7577 | [5 empty] | 430.2942 | 446.3611 | 367.9563 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8397 | 689.0468 |  |  |  |  | 428.8842 | 445.8348 | 365.0002 | [7 empty] | -0.2624 | 0.5861 | 0.6466 | 4979.751 | 0.6304 | 688.8716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.3849 | -44.1689 | 47.8384 | 8030.8138 | 19.0625 | 718.0153 | [5 empty] | 431.3362 | 447.4421 | 368.8471 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8376 | 689.406 |  |  |  |  | 430.4959 | 447.1323 | 369.4943 | [7 empty] | -0.3727 | -0.1552 | 0.4024 | 5013.7381 | 0.3227 | 689.3032 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.4301 | -44.1854 | 47.871 | 8027.6778 | 19.0708 | 718.5262 | [5 empty] | 432.3795 | 448.5244 | 369.7392 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8356 | 689.765 |  |  |  |  | 432.2877 | 448.6381 | 366.3387 | [7 empty] | 0.2039 | 0.738 | 0.7699 | 4965.404 | 0.5822 | 689.8026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.4565 | -44.2157 | 47.9092 | 8028.3288 | 19.0736 | 718.7735 | [5 empty] | 433.4243 | 449.6083 | 370.6324 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8336 | 690.1235 |  |  |  |  | 433.1719 | 449.7247 | 367.5423 | [7 empty] | 0.0881 | 0.6841 | 0.6942 | 4969.6996 | 0.5553 | 690.162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.6412 | -44.2577 | 48.0194 | 8032.5751 | 19.0892 | 719.2323 | [5 empty] | 434.4705 | 450.6935 | 371.5268 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8316 | 690.4817 |  |  |  |  | 433.0893 | 449.6495 | 367.3926 | [7 empty] | 0.0905 | 0.7031 | 0.7133 | 4968.8416 | 0.5727 | 690.1371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.6753 | -44.2752 | 48.0487 | 8032.1427 | 19.0898 | 719.4925 | [5 empty] | 435.518 | 451.7802 | 372.4224 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8296 | 690.8395 |  |  |  |  | 434.5114 | 450.9736 | 368.6335 | [7 empty] | 0.1554 | 0.6607 | 0.6829 | 4969.6015 | 0.5259 | 690.574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.8395 | -44.3397 | 48.1722 | 8038.5101 | 19.108 | 719.8875 | [5 empty] | 436.5669 | 452.8683 | 373.3192 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8276 | 691.197 |  |  |  |  | 435.4331 | 452.1346 | 369.8847 | [7 empty] | 0.0229 | 0.6122 | 0.617 | 4973.9384 | 0.5138 | 690.956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.8567 | -44.3619 | 48.1994 | 8038.5461 | 19.1077 | 720.098 | [5 empty] | 437.6171 | 453.9578 | 374.2171 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8256 | 691.5541 |  |  |  |  | 436.7746 | 453.3936 | 371.0932 | [7 empty] | 0.0763 | 0.567 | 0.5763 | 4975.0051 | 0.4614 | 691.3693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.8999 | -44.41 | 48.2607 | 8038.8914 | 19.1211 | 720.5489 | [5 empty] | 438.6688 | 455.0488 | 375.1162 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8236 | 691.9109 |  |  |  |  | 437.2579 | 454.3039 | 372.3949 | [7 empty] | -0.1838 | 0.4793 | 0.5175 | 4983.1535 | 0.4988 | 691.6674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.9234 | -44.436 | 48.2938 | 8039.0184 | 19.1229 | 720.7971 | [5 empty] | 439.7218 | 456.1412 | 376.0165 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8217 | 692.2673 |  |  |  |  | 438.346 | 456.117 | 373.6492 | [7 empty] | -0.5145 | 0.5732 | 0.7737 | 4984.7277 | 0.7938 | 692.2594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.9807 | -44.478 | 48.3549 | 8039.1341 | 19.1357 | 721.2578 | [5 empty] | 440.7762 | 457.235 | 376.918 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8197 | 692.6234 |  |  |  |  | 439.7049 | 457.3486 | 374.8286 | [7 empty] | -0.4366 | 0.5266 | 0.6876 | 4985.4267 | 0.7036 | 692.6603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.9948 | -44.5136 | 48.3933 | 8040.2462 | 19.1383 | 721.4709 | [5 empty] | 441.832 | 458.3303 | 377.8206 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8177 | 692.9791 |  |  |  |  | 439.6982 | 457.3307 | 374.8208 | [7 empty] | -0.4316 | 0.5245 | 0.6827 | 4985.434 | 0.7001 | 692.6545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -19.0311 | -44.5705 | 48.4599 | 8041.4349 | 19.1526 | 721.8969 | [5 empty] | 442.8892 | 459.427 | 378.7245 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8158 | 693.3345 |  |  |  |  | 442.7406 | 459.3963 | 375.0233 | [7 empty] | 0.2608 | 0.7595 | 0.8068 | 4963.8638 | 0.5959 | 693.3245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -19.0571 | -44.6113 | 48.5077 | 8043.2105 | 19.1571 | 722.1245 | [5 empty] | 443.9477 | 460.5251 | 379.6295 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8138 | 693.6895 |  |  |  |  | 443.5809 | 460.4188 | 376.2476 | [7 empty] | 0.1496 | 0.6901 | 0.71 | 4968.6993 | 0.548 | 693.6551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -19.1017 | -44.693 | 48.6004 | 8046.7933 | 19.177 | 722.5574 | [5 empty] | 445.0077 | 461.6246 | 380.5356 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8119 | 694.0441 |  |  |  |  | 444.3525 | 461.3734 | 377.2981 | [7 empty] | 0.0474 | 0.6453 | 0.651 | 4972.3336 | 0.5322 | 693.9632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -19.1196 | -44.7322 | 48.6435 | 8048.1352 | 19.181 | 722.7869 | [5 empty] | 446.069 | 462.7256 | 381.443 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.81 | 694.3984 |  |  |  |  | 445.7071 | 462.6929 | 378.6604 | [7 empty] | 0.067 | 0.5823 | 0.59 | 4974.7119 | 0.4745 | 694.3879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.1503 | -44.6318 | 48.5633 | 8034.9997 | 19.1621 | 723.2168 | [5 empty] | 447.1317 | 463.828 | 382.3516 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.808 | 694.7524 |  |  |  |  | 446.5364 | 463.6876 | 379.8235 | [7 empty] | -0.0317 | 0.5202 | 0.5251 | 4979.0156 | 0.4539 | 694.7073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.1829 | -44.6508 | 48.5937 | 8034.7505 | 19.163 | 723.4678 | [5 empty] | 448.1957 | 464.9319 | 383.2613 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8061 | 695.106 |  |  |  |  | 447.8112 | 464.8823 | 381.0757 | [7 empty] | 0.01 | 0.4564 | 0.4604 | 4981.0475 | 0.3853 | 695.0901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.2273 | -44.5311 | 48.5014 | 8020.0452 | 19.1413 | 723.9286 | [5 empty] | 449.2612 | 466.0372 | 384.1722 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8042 | 695.4593 |  |  |  |  | 448.5396 | 465.9102 | 381.6761 | [7 empty] | -0.1069 | 0.524 | 0.5386 | 4980.1496 | 0.4903 | 695.4188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.2402 | -44.5607 | 48.5336 | 8020.5091 | 19.1429 | 724.1464 | [5 empty] | 450.328 | 467.1439 | 385.0843 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8023 | 695.8122 |  |  |  |  | 449.7558 | 467.0147 | 382.87 | [7 empty] | -0.0517 | 0.4552 | 0.462 | 4982.1609 | 0.4077 | 695.771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.2884 | -44.6038 | 48.5924 | 8020.315 | 19.156 | 724.6163 | [5 empty] | 451.3962 | 468.252 | 385.9976 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8004 | 696.1648 |  |  |  |  | 450.5451 | 468.0755 | 383.6215 | [7 empty] | -0.1635 | 0.4954 | 0.5254 | 4982.339 | 0.4972 | 696.1087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.3072 | -44.6345 | 48.628 | 8021.0029 | 19.1582 | 724.8385 | [5 empty] | 452.4658 | 469.3616 | 386.912 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.7985 | 696.517 |  |  |  |  | 451.875 | 469.354 | 384.9367 | [7 empty] | -0.1348 | 0.4349 | 0.459 | 4984.4387 | 0.4324 | 696.5146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.3503 | -44.6791 | 48.6862 | 8021.0871 | 19.1707 | 725.282 | [5 empty] | 453.5368 | 470.4726 | 387.8277 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.7966 | 696.8689 |  |  |  |  | 452.3389 | 470.3323 | 386.1587 | [7 empty] | -0.4219 | 0.3825 | 0.5722 | 4991.4433 | 0.5931 | 696.8244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.4136 | -44.7593 | 48.7849 | 8022.2731 | 19.1981 | 725.9513 | [5 empty] | 454.6092 | 471.5851 | 388.7445 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7948 | 697.2204 |  |  |  |  | 452.5065 | 471.0419 | 386.1698 | [7 empty] | -0.6423 | 0.5332 | 0.8374 | 4988.7383 | 0.8641 | 697.0488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.4328 | -44.7795 | 48.8111 | 8022.1057 | 19.1979 | 726.1683 | [5 empty] | 455.6829 | 472.699 | 389.6625 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7928 | 697.5716 |  |  |  |  | 453.3828 | 472.1397 | 387.4175 | [7 empty] | -0.7662 | 0.4754 | 0.9039 | 4993.2507 | 0.929 | 697.3954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.4833 | -44.8212 | 48.8696 | 8022.156 | 19.2101 | 726.6112 | [5 empty] | 456.758 | 473.8143 | 390.5817 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.791 | 697.9224 |  |  |  |  | 457.1411 | 474.5101 | 387.5951 | [7 empty] | 0.1576 | 0.7332 | 0.7533 | 4967.1324 | 0.5812 | 698.1409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.5139 | -44.9903 | 49.0369 | 8035.2313 | 19.2419 | 726.8502 | [5 empty] | 457.8345 | 474.931 | 391.5021 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7891 | 698.2729 |  |  |  |  | 457.1381 | 474.5056 | 387.5764 | [7 empty] | 0.1596 | 0.7361 | 0.7566 | 4966.9756 | 0.5828 | 698.1395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.5515 | -45.0347 | 49.0926 | 8035.5733 | 19.253 | 727.2521 | [5 empty] | 458.9124 | 476.0492 | 392.4236 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7873 | 698.6231 |  |  |  |  | 458.0328 | 475.5817 | 388.9068 | [7 empty] | 0.0469 | 0.6554 | 0.6605 | 4972.2528 | 0.5395 | 698.4768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.5538 | -45.0407 | 49.0991 | 8035.9969 | 19.2432 | 727.2674 | [5 empty] | 459.9917 | 477.1689 | 393.3463 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7854 | 698.9729 |  |  |  |  | 459.2894 | 476.7672 | 390.0595 | [7 empty] | 0.0909 | 0.6115 | 0.6215 | 4973.3953 | 0.4924 | 698.8475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.579 | -45.1869 | 49.2433 | 8047.0505 | 19.2698 | 727.4927 | [5 empty] | 461.0724 | 478.2899 | 394.2703 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7836 | 699.3224 |  |  |  |  | 460.1587 | 477.8438 | 391.2621 | [7 empty] | -0.0239 | 0.5586 | 0.5625 | 4977.5272 | 0.482 | 699.1834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.621 | -45.2136 | 49.2845 | 8045.6468 | 19.278 | 727.9198 | [5 empty] | 462.1544 | 479.4124 | 395.1954 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7818 | 699.6715 |  |  |  |  | 461.456 | 479.0941 | 392.4937 | [7 empty] | 0.0066 | 0.5113 | 0.5146 | 4979.0321 | 0.4313 | 699.5726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.5783 | -45.2429 | 49.2944 | 8039.1724 | 19.2911 | 728.5696 | [5 empty] | 463.2379 | 480.5364 | 396.1216 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7799 | 700.0203 |  |  |  |  | 462.2931 | 480.1335 | 393.657 | [7 empty] | -0.105 | 0.4603 | 0.4754 | 4983.0272 | 0.4364 | 699.8954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.5352 | -45.2925 | 49.3229 | 8035.0257 | 19.3071 | 729.1744 | [5 empty] | 464.3227 | 481.6617 | 397.0491 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7781 | 700.3688 |  |  |  |  | 463.5832 | 481.3917 | 394.9049 | [7 empty] | -0.083 | 0.4123 | 0.4238 | 4984.6933 | 0.3858 | 700.2852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.5206 | -45.3102 | 49.3334 | 8036.2776 | 19.2985 | 729.1616 | [5 empty] | 465.4089 | 482.7886 | 397.9778 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7763 | 700.7169 |  |  |  |  | 464.2537 | 482.3967 | 395.0501 | [7 empty] | -0.1785 | 0.5679 | 0.5985 | 4979.7643 | 0.5624 | 700.5959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.6572 | -45.223 | 49.3077 | 8028.8794 | 19.2831 | 729.5001 | [5 empty] | 466.4965 | 483.9168 | 398.9076 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7745 | 701.0647 |  |  |  |  | 465.5061 | 483.5891 | 396.3128 | [7 empty] | -0.1491 | 0.5045 | 0.5292 | 4981.952 | 0.4951 | 700.9637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.7071 | -45.2764 | 49.3766 | 8030.4531 | 19.2961 | 729.8949 | [5 empty] | 467.5855 | 485.0465 | 399.8386 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7727 | 701.4121 |  |  |  |  | 465.7635 | 484.4471 | 396.324 | [7 empty] | -0.383 | 0.6804 | 0.7836 | 4978.4642 | 0.7747 | 701.2279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.8359 | -45.2023 | 49.3603 | 8024.262 | 19.2827 | 730.2087 | [5 empty] | 468.6758 | 486.1776 | 400.7709 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7709 | 701.7592 |  |  |  |  | 466.5619 | 485.4125 | 397.5348 | [7 empty] | -0.4858 | 0.6057 | 0.7791 | 4983.2798 | 0.7922 | 701.5245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.8743 | -45.2494 | 49.419 | 8025.3101 | 19.2932 | 730.5713 | [5 empty] | 469.7676 | 487.3102 | 401.7043 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7691 | 702.106 |  |  |  |  | 466.9613 | 486.2349 | 398.6581 | [7 empty] | -0.7252 | 0.5427 | 0.9079 | 4989.8512 | 0.9348 | 701.7768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.8031 | -45.2677 | 49.4072 | 8021.7762 | 19.291 | 730.8202 | [5 empty] | 470.8607 | 488.4442 | 402.6388 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7673 | 702.4524 |  |  |  |  | 468.9143 | 487.7991 | 403.3914 | [7 empty] | -0.7869 | -0.1698 | 0.8046 | 5020.7441 | 0.6848 | 702.2554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.8327 | -45.3488 | 49.4933 | 8025.4418 | 19.3084 | 731.1881 | [5 empty] | 471.9552 | 489.5796 | 403.5746 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7655 | 702.7985 |  |  |  |  | 471.5082 | 489.6279 | 400.1062 | [7 empty] | 0.0449 | 0.7231 | 0.7274 | 4969.797 | 0.5943 | 702.8132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.722 | -45.362 | 49.4612 | 8020.434 | 19.3036 | 731.4208 | [5 empty] | 473.0512 | 490.7165 | 404.5116 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7637 | 703.1443 |  |  |  |  | 471.5482 | 489.6738 | 400.1642 | [7 empty] | 0.041 | 0.7193 | 0.7234 | 4970.0167 | 0.5941 | 702.8272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.7753 | -45.4114 | 49.5278 | 8021.2918 | 19.3172 | 731.8544 | [5 empty] | 474.1485 | 491.8548 | 405.4497 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.762 | 703.4897 |  |  |  |  | 473.5476 | 491.9931 | 402.5604 | [7 empty] | -0.1207 | 0.6372 | 0.6514 | 4976.107 | 0.587 | 703.5316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.8031 | -45.5871 | 49.7001 | 8034.7136 | 19.35 | 732.0883 | [5 empty] | 475.2472 | 492.9946 | 406.389 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7602 | 703.8348 |  |  |  |  | 474.4241 | 493.0966 | 403.909 | [7 empty] | -0.2529 | 0.5622 | 0.6192 | 4981.3933 | 0.6004 | 703.8657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.8353 | -45.6123 | 49.7361 | 8033.0055 | 19.3574 | 732.5038 | [5 empty] | 476.3472 | 494.1358 | 407.3296 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7584 | 704.1796 |  |  |  |  | 475.5126 | 494.1772 | 404.9718 | [7 empty] | -0.2432 | 0.5245 | 0.5808 | 4982.8132 | 0.5653 | 704.1921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.8732 | -45.7584 | 49.8852 | 8044.1864 | 19.3843 | 732.7348 | [5 empty] | 477.4487 | 495.2785 | 408.2713 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7567 | 704.524 |  |  |  |  | 475.5075 | 494.1866 | 404.9624 | [7 empty] | -0.249 | 0.5288 | 0.5871 | 4982.7287 | 0.5742 | 704.1949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.9218 | -45.7797 | 49.9241 | 8042.954 | 19.3904 | 733.1224 | [5 empty] | 478.5516 | 496.4226 | 409.2142 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.755 | 704.8682 |  |  |  |  | 476.982 | 495.9672 | 406.3418 | [7 empty] | -0.3639 | 0.5608 | 0.6709 | 4983.2991 | 0.6722 | 704.7313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -20.059 | -45.6973 | 49.9037 | 8036.1614 | 19.3762 | 733.4485 | [5 empty] | 479.6558 | 497.5681 | 410.1582 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7533 | 705.2119 |  |  |  |  | 478.1678 | 497.1524 | 407.6131 | [7 empty] | -0.3661 | 0.4995 | 0.6216 | 4985.8879 | 0.6292 | 705.0873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -20.1042 | -45.7376 | 49.9587 | 8036.6497 | 19.3858 | 733.8213 | [5 empty] | 480.7614 | 498.7151 | 411.1035 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0026 | 5000.7515 | 705.5554 |  |  |  |  | 479.5481 | 498.7683 | 408.8237 | [7 empty] | -0.4449 | 0.5338 | 0.6971 | 4985.7695 | 0.71 | 705.5713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.2344 | -45.655 | 49.9358 | 8029.8389 | 19.3711 | 734.1311 | [5 empty] | 481.8685 | 499.8635 | 412.05 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7498 | 705.8985 |  |  |  |  | 480.8709 | 500.0587 | 410.1512 | [7 empty] | -0.4264 | 0.4763 | 0.6414 | 4987.8581 | 0.6565 | 705.9568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.2704 | -45.677 | 49.9705 | 8028.4018 | 19.3769 | 734.5094 | [5 empty] | 482.9769 | 501.0133 | 412.9976 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7481 | 706.2413 |  |  |  |  | 481.6537 | 501.0295 | 411.2151 | [7 empty] | -0.5251 | 0.4343 | 0.6832 | 4991.2053 | 0.7047 | 706.2461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.2128 | -45.8027 | 50.0622 | 8034.8228 | 19.3965 | 734.7385 | [5 empty] | 484.0867 | 502.1646 | 413.9465 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7464 | 706.5838 |  |  |  |  | 482.9539 | 502.2144 | 412.5941 | [7 empty] | -0.4782 | 0.3451 | 0.5914 | 4994.1369 | 0.6113 | 706.5986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.2393 | -45.8399 | 50.107 | 8035.0386 | 19.4035 | 735.0628 | [5 empty] | 485.1979 | 503.3174 | 414.8965 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7447 | 706.9259 |  |  |  |  | 483.7891 | 503.315 | 413.7939 | [7 empty] | -0.6154 | 0.3024 | 0.687 | 4998.132 | 0.701 | 706.9252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.1682 | -45.9646 | 50.1925 | 8041.0067 | 19.4224 | 735.2871 | [5 empty] | 486.3105 | 504.4715 | 415.8477 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7429 | 707.2677 |  |  |  |  | 484.9917 | 504.4324 | 415.1902 | [7 empty] | -0.591 | 0.2017 | 0.6255 | 5001.901 | 0.6275 | 707.2561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.2078 | -46.0077 | 50.2479 | 8041.9653 | 19.4314 | 735.6251 | [5 empty] | 487.4245 | 505.6272 | 416.8001 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7412 | 707.6092 |  |  |  |  | 485.4662 | 505.3379 | 416.5166 | [7 empty] | -0.8382 | 0.1148 | 0.8466 | 5009.504 | 0.8093 | 707.5238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.2344 | -45.9244 | 50.1824 | 8031.9204 | 19.4134 | 735.9348 | [5 empty] | 488.5398 | 506.7842 | 417.7537 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7395 | 707.9503 |  |  |  |  | 486.3235 | 506.4636 | 417.8078 | [7 empty] | -0.9812 | 0.059 | 0.9833 | 5014.1239 | 0.9167 | 707.8559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.2704 | -45.9549 | 50.2249 | 8031.6394 | 19.4198 | 736.2765 | [5 empty] | 489.6566 | 507.9428 | 418.7085 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7378 | 708.2912 |  |  |  |  | 487.6147 | 507.935 | 419.1439 | [7 empty] | -1.0532 | 0.0433 | 1.0544 | 5015.9277 | 0.9755 | 708.2889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.3026 | -45.8803 | 50.1697 | 8022.4057 | 19.4042 | 736.5992 | [5 empty] | 490.7748 | 509.1027 | 419.6645 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7361 | 708.6317 |  |  |  |  | 489.7681 | 509.2623 | 416.788 | [7 empty] | -0.3308 | 0.6528 | 0.734 | 4979.176 | 0.717 | 708.6785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.3412 | -45.9432 | 50.2429 | 8024.7698 | 19.418 | 736.9594 | [5 empty] | 491.8943 | 510.2641 | 420.6216 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7345 | 708.9719 |  |  |  |  | 490.2673 | 510.2598 | 418.1061 | [7 empty] | -0.602 | 0.5861 | 0.8419 | 4986.2865 | 0.8617 | 708.9706 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.3929 | -46.0429 | 50.355 | 8026.7152 | 19.4496 | 737.658 | [5 empty] | 493.0153 | 511.427 | 421.58 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7328 | 709.3117 |  |  |  |  | 493.0883 | 511.9167 | 418.169 | [7 empty] | 0.1159 | 0.7573 | 0.7683 | 4967.7912 | 0.6035 | 709.4546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.44 | -46.0877 | 50.4151 | 8027.7239 | 19.46 | 738.0224 | [5 empty] | 494.1376 | 512.5913 | 422.5395 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7312 | 709.6513 |  |  |  |  | 493.1299 | 511.9325 | 418.2067 | [7 empty] | 0.127 | 0.7509 | 0.7636 | 4967.8761 | 0.5965 | 709.4592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.4421 | -46.0928 | 50.4206 | 8028.311 | 19.4499 | 738.0147 | [5 empty] | 495.2613 | 513.757 | 423.5003 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7295 | 709.9905 |  |  |  |  | 494.2442 | 513.1512 | 419.5058 | [7 empty] | 0.0724 | 0.697 | 0.7029 | 4970.9718 | 0.5639 | 709.8143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.4751 | -46.095 | 50.4361 | 8025.3399 | 19.451 | 738.3698 | [5 empty] | 496.3865 | 514.9242 | 424.4622 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7278 | 710.3294 |  |  |  |  | 495.4273 | 514.466 | 420.8358 | [7 empty] | 0.0102 | 0.6541 | 0.6562 | 4973.7463 | 0.5458 | 710.1964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.5323 | -46.1112 | 50.4741 | 8024.3335 | 19.4556 | 738.7223 | [5 empty] | 497.513 | 516.0928 | 425.4253 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7262 | 710.668 |  |  |  |  | 496.6731 | 515.7664 | 422.1766 | [7 empty] | -0.0157 | 0.602 | 0.6043 | 4976.3055 | 0.5114 | 710.5735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.5717 | -46.1449 | 50.521 | 8024.8752 | 19.4618 | 739.0247 | [5 empty] | 498.6409 | 517.2629 | 426.3896 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7245 | 711.0062 |  |  |  |  | 497.9015 | 517.0137 | 423.5366 | [7 empty] | -0.03 | 0.536 | 0.5388 | 4979.2432 | 0.4618 | 710.9342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.6058 | -46.1854 | 50.5718 | 8025.6674 | 19.4695 | 739.3403 | [5 empty] | 499.7702 | 518.4344 | 427.3551 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7229 | 711.3441 |  |  |  |  | 499.1667 | 518.4057 | 424.9605 | [7 empty] | -0.0904 | 0.4871 | 0.4974 | 4982.217 | 0.4476 | 711.3359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.6418 | -46.2118 | 50.6107 | 8025.2416 | 19.4746 | 739.6624 | [5 empty] | 500.9009 | 519.6074 | 428.3218 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7213 | 711.6818 |  |  |  |  | 500.31 | 519.5688 | 426.1094 | [7 empty] | -0.0949 | 0.4488 | 0.4606 | 4983.8642 | 0.4185 | 711.6707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.6962 | -46.2831 | 50.698 | 8026.2712 | 19.4968 | 740.2348 | [5 empty] | 502.033 | 520.7818 | 429.2897 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7196 | 712.0191 |  |  |  |  | 501.326 | 520.7599 | 426.896 | [7 empty] | -0.144 | 0.4938 | 0.5162 | 4982.8369 | 0.4804 | 712.0128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.7692 | -46.3591 | 50.7972 | 8027.6627 | 19.522 | 740.8575 | [5 empty] | 503.1665 | 521.9577 | 430.2588 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.718 | 712.356 |  |  |  |  | 502.4901 | 522.0438 | 428.3022 | [7 empty] | -0.2083 | 0.4315 | 0.4809 | 4986.4069 | 0.4694 | 712.3807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.807 | -46.3842 | 50.8357 | 8027.2609 | 19.5268 | 741.1721 | [5 empty] | 504.3014 | 523.135 | 431.2291 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7164 | 712.6927 |  |  |  |  | 503.5372 | 523.2723 | 429.08 | [7 empty] | -0.2563 | 0.4842 | 0.5495 | 4985.0488 | 0.5403 | 712.7319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.8297 | -46.4223 | 50.8798 | 8027.8813 | 19.5327 | 741.4545 | [5 empty] | 505.4377 | 524.3138 | 432.2006 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7148 | 713.0291 |  |  |  |  | 504.5238 | 524.3303 | 430.1751 | [7 empty] | -0.2904 | 0.4434 | 0.5316 | 4987.2591 | 0.5327 | 713.0337 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.8639 | -46.4543 | 50.923 | 8028.0327 | 19.5385 | 741.762 | [5 empty] | 506.5754 | 525.494 | 433.1733 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7132 | 713.3651 |  |  |  |  | 505.6519 | 525.5814 | 431.5333 | [7 empty] | -0.3546 | 0.3858 | 0.5254 | 4990.6302 | 0.5384 | 713.3899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.9051 | -46.4973 | 50.9791 | 8029.3248 | 19.5467 | 742.0694 | [5 empty] | 507.7145 | 526.6757 | 434.1471 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7116 | 713.7008 |  |  |  |  | 506.819 | 526.8588 | 432.9084 | [7 empty] | -0.4116 | 0.3284 | 0.5277 | 4993.8747 | 0.5449 | 713.7528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.9329 | -46.5397 | 51.0292 | 8030.232 | 19.5541 | 742.3704 | [5 empty] | 508.8549 | 527.8588 | 435.1222 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.71 | 714.0362 |  |  |  |  | 506.8124 | 526.8619 | 432.9213 | [7 empty] | -0.4171 | 0.327 | 0.5312 | 4994.0179 | 0.55 | 713.7537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -21.0654 | -46.489 | 51.0376 | 8025.1387 | 19.5498 | 742.7789 | [5 empty] | 509.9968 | 529.0434 | 436.0984 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7084 | 714.3713 |  |  |  |  | 508.0668 | 528.5143 | 434.2972 | [7 empty] | -0.5827 | 0.3451 | 0.6781 | 4995.9291 | 0.6952 | 714.2217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -21.0901 | -46.5231 | 51.0789 | 8025.3279 | 19.5553 | 743.0732 | [5 empty] | 511.1401 | 530.2294 | 437.0759 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0016 | 5000.7068 | 714.7061 |  |  |  |  | 509.5068 | 530.2162 | 436.9062 | [7 empty] | -0.7762 | 0.13 | 0.7875 | 5007.7361 | 0.7574 | 714.7024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.2221 | -46.4742 | 51.0891 | 8020.3006 | 19.5518 | 743.4891 | [5 empty] | 512.2848 | 531.4168 | 438.0545 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7052 | 715.0405 |  |  |  |  | 509.9081 | 530.8933 | 438.1509 | [7 empty] | -0.953 | 0.0165 | 0.9534 | 5015.1587 | 0.875 | 714.8932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.2572 | -46.5017 | 51.1287 | 8020.2304 | 19.5564 | 743.7844 | [5 empty] | 513.4308 | 532.6057 | 439.0343 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7037 | 715.3747 |  |  |  |  | 512.1586 | 532.5048 | 435.9968 | [7 empty] | -0.3333 | 0.6268 | 0.7113 | 4980.6307 | 0.6966 | 715.3463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.2215 | -46.6306 | 51.2312 | 8026.1272 | 19.5799 | 744.12 | [5 empty] | 514.5783 | 533.7961 | 440.0154 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7021 | 715.7085 |  |  |  |  | 512.5453 | 533.1958 | 437.207 | [7 empty] | -0.5201 | 0.5235 | 0.7391 | 4987.755 | 0.7559 | 715.5402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.2542 | -46.6558 | 51.2678 | 8025.9474 | 19.5835 | 744.4014 | [5 empty] | 515.7272 | 534.9879 | 440.9976 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7005 | 716.042 |  |  |  |  | 513.7709 | 534.8069 | 438.5175 | [7 empty] | -0.6765 | 0.5463 | 0.8705 | 4989.3275 | 0.8912 | 715.9914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.2088 | -46.7616 | 51.3453 | 8029.8019 | 19.6015 | 744.7185 | [5 empty] | 516.8774 | 536.1812 | 441.981 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.6989 | 716.3752 |  |  |  |  | 513.7855 | 534.8127 | 438.5287 | [7 empty] | -0.6726 | 0.5445 | 0.8664 | 4989.3377 | 0.8887 | 715.993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.25 | -46.6948 | 51.3015 | 8022.3131 | 19.5868 | 744.9833 | [5 empty] | 518.0291 | 537.3759 | 442.9657 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6974 | 716.7081 |  |  |  |  | 517.4581 | 537.0049 | 438.7624 | [7 empty] | 0.2089 | 0.7402 | 0.7703 | 4967.6148 | 0.5752 | 716.6048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.2728 | -46.7178 | 51.332 | 8021.7123 | 19.5896 | 745.2596 | [5 empty] | 519.1822 | 538.5721 | 443.9515 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6958 | 717.0407 |  |  |  |  | 518.6511 | 538.5927 | 440.0109 | [7 empty] | 0.0504 | 0.7711 | 0.774 | 4968.91 | 0.6275 | 717.0464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.3119 | -46.6636 | 51.2989 | 8013.7183 | 19.5812 | 745.6554 | [5 empty] | 520.3366 | 539.7697 | 444.9385 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6943 | 717.373 |  |  |  |  | 519.9787 | 539.7389 | 441.3348 | [7 empty] | 0.1274 | 0.6856 | 0.6985 | 4971.14 | 0.5404 | 717.3645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.3431 | -46.6969 | 51.3421 | 8014.4286 | 19.5858 | 745.9142 | [5 empty] | 521.4925 | 540.9688 | 445.9267 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6927 | 717.705 |  |  |  |  | 521.1461 | 541.3806 | 442.7809 | [7 empty] | -0.08 | 0.6928 | 0.6986 | 4974.1439 | 0.6094 | 717.8188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.3688 | -46.7246 | 51.3781 | 8014.5746 | 19.589 | 746.1679 | [5 empty] | 522.6497 | 542.1693 | 446.9161 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6913 | 718.0366 |  |  |  |  | 521.1767 | 541.4088 | 442.7856 | [7 empty] | -0.0769 | 0.696 | 0.7014 | 4973.967 | 0.6112 | 717.8266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.424 | -46.7672 | 51.4398 | 8015.181 | 19.6003 | 746.5638 | [5 empty] | 523.8084 | 543.3713 | 447.9067 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6897 | 718.368 |  |  |  |  | 522.1324 | 542.3234 | 444.0318 | [7 empty] | -0.0804 | 0.5992 | 0.6057 | 4977.9027 | 0.5344 | 718.0792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.4525 | -46.7926 | 51.4749 | 8015.1933 | 19.6032 | 746.8189 | [5 empty] | 524.9685 | 544.5747 | 448.8985 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6882 | 718.6991 |  |  |  |  | 523.5244 | 543.9257 | 445.4149 | [7 empty] | -0.1584 | 0.596 | 0.6178 | 4979.2806 | 0.5686 | 718.5206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.4764 | -46.8256 | 51.5149 | 8015.7277 | 19.6073 | 747.0717 | [5 empty] | 526.1299 | 545.7796 | 449.8915 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6867 | 719.0298 |  |  |  |  | 524.5102 | 544.8646 | 446.6616 | [7 empty] | -0.1571 | 0.5028 | 0.5278 | 4982.9915 | 0.4942 | 718.7787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.4956 | -46.8103 | 51.509 | 8014.9435 | 19.5946 | 747.0782 | [5 empty] | 527.2928 | 546.986 | 450.8857 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6851 | 719.3602 |  |  |  |  | 525.6367 | 546.3802 | 448.0352 | [7 empty] | -0.3267 | 0.4996 | 0.5978 | 4985.7983 | 0.5974 | 719.1944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.4894 | -46.8117 | 51.5077 | 8014.8999 | 19.5842 | 747.0755 | [5 empty] | 528.4571 | 548.1938 | 451.8811 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6837 | 719.6904 |  |  |  |  | 525.8452 | 546.9881 | 448.1377 | [7 empty] | -0.4755 | 0.5961 | 0.7633 | 4984.2861 | 0.772 | 719.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.5631 | -46.8865 | 51.6065 | 8016.0489 | 19.6092 | 747.7031 | [5 empty] | 529.6228 | 549.403 | 452.8777 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6821 | 720.0202 |  |  |  |  | 527.2433 | 548.5932 | 449.5519 | [7 empty] | -0.553 | 0.5874 | 0.8075 | 4985.8642 | 0.8219 | 719.7994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.5868 | -46.9078 | 51.6358 | 8015.7731 | 19.6106 | 747.9406 | [5 empty] | 530.7898 | 550.6137 | 453.8755 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6806 | 720.3497 |  |  |  |  | 530.3361 | 550.3992 | 449.6843 | [7 empty] | 0.199 | 0.7531 | 0.7798 | 4967.5713 | 0.5848 | 720.2914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.6329 | -46.95 | 51.6934 | 8016.4765 | 19.6205 | 748.3005 | [5 empty] | 531.9583 | 551.8259 | 454.8745 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6791 | 720.6789 |  |  |  |  | 529.8666 | 551.0994 | 455.662 | [7 empty] | -0.7704 | -0.1703 | 0.7889 | 5019.5721 | 0.665 | 720.4817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.6678 | -46.9682 | 51.7246 | 8016.0852 | 19.6222 | 748.5539 | [5 empty] | 533.1282 | 553.0395 | 455.8747 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6776 | 721.0079 |  |  |  |  | 532.0569 | 552.6459 | 452.2146 | [7 empty] | -0.0663 | 0.6538 | 0.658 | 4975.6841 | 0.5707 | 720.9013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.7073 | -46.9922 | 51.763 | 8016.5722 | 19.6246 | 748.7849 | [5 empty] | 534.2995 | 554.2546 | 456.8761 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6762 | 721.3365 |  |  |  |  | 532.6341 | 553.8431 | 453.5705 | [7 empty] | -0.369 | 0.6205 | 0.7226 | 4981.7386 | 0.7135 | 721.2253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.7425 | -47.026 | 51.8084 | 8016.578 | 19.6316 | 749.1156 | [5 empty] | 535.4722 | 555.4711 | 457.8787 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6747 | 721.6648 |  |  |  |  | 533.5541 | 554.7551 | 454.9522 | [7 empty] | -0.3986 | 0.502 | 0.6416 | 4986.9122 | 0.6493 | 721.4717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.7697 | -47.0434 | 51.8357 | 8016.1392 | 19.6323 | 749.3474 | [5 empty] | 536.6463 | 556.6891 | 458.8825 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6732 | 721.9928 |  |  |  |  | 537.157 | 557.3586 | 455.2975 | [7 empty] | 0.2601 | 0.7631 | 0.8068 | 4966.3906 | 0.59 | 722.1728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.8094 | -47.0849 | 51.89 | 8016.7821 | 19.6413 | 749.6902 | [5 empty] | 537.8218 | 557.9085 | 459.8875 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6717 | 722.3205 |  |  |  |  | 537.1502 | 557.3589 | 455.3038 | [7 empty] | 0.2563 | 0.7624 | 0.8049 | 4966.4768 | 0.5893 | 722.1729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.8589 | -47.1101 | 51.9338 | 8016.5274 | 19.647 | 750.0184 | [5 empty] | 538.9987 | 559.1294 | 460.8937 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6703 | 722.6479 |  |  |  |  | 538.2659 | 558.3682 | 456.5938 | [7 empty] | 0.2875 | 0.6692 | 0.7289 | 4969.6852 | 0.5213 | 722.4439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.907 | -47.1423 | 51.9832 | 8016.6462 | 19.6545 | 750.3604 | [5 empty] | 540.177 | 560.3518 | 461.9011 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6688 | 722.975 |  |  |  |  | 539.2595 | 559.8218 | 457.894 | [7 empty] | 0.0869 | 0.6743 | 0.6805 | 4972.6245 | 0.5377 | 722.8333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.9333 | -47.1568 | 52.0075 | 8016.252 | 19.6538 | 750.5648 | [5 empty] | 541.3567 | 561.5756 | 462.9097 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6673 | 723.3018 |  |  |  |  | 540.3832 | 560.815 | 459.2335 | [7 empty] | 0.1245 | 0.5687 | 0.5827 | 4976.2214 | 0.4459 | 723.0988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -22.0078 | -47.2192 | 52.0956 | 8016.4881 | 19.6758 | 751.1789 | [5 empty] | 542.5378 | 562.8009 | 463.9195 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6658 | 723.6283 |  |  |  |  | 541.6249 | 562.4209 | 460.6758 | [7 empty] | -0.0289 | 0.5647 | 0.5659 | 4978.7819 | 0.4818 | 723.5272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -22.0556 | -47.2319 | 52.1274 | 8015.4524 | 19.6784 | 751.4804 | [5 empty] | 543.7203 | 564.0276 | 464.9305 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6645 | 723.9546 |  |  |  |  | 542.6515 | 563.3437 | 461.8037 | [7 empty] | 0.0069 | 0.4891 | 0.4897 | 4981.2148 | 0.4072 | 723.7728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -22.0962 | -47.2582 | 52.1684 | 8015.3968 | 19.683 | 751.7755 | [5 empty] | 544.9043 | 565.2558 | 465.9427 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.663 | 724.2805 |  |  |  |  | 544.5291 | 565.0961 | 466.8011 | [7 empty] | -0.1803 | -0.1661 | 0.2449 | 5010.0325 | 0.1722 | 724.2381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.1897 | -47.2246 | 52.1777 | 8012.1961 | 19.6776 | 752.0489 | [5 empty] | 546.0896 | 566.4854 | 466.9561 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6616 | 724.6061 |  |  |  |  | 546.3458 | 566.484 | 463.4608 | [7 empty] | 0.3912 | 0.6158 | 0.7299 | 4970.3513 | 0.504 | 724.6057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.2235 | -47.2444 | 52.21 | 8011.6584 | 19.6801 | 752.3219 | [5 empty] | 547.2763 | 567.7165 | 467.9707 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6601 | 724.9314 |  |  |  |  | 547.4796 | 567.9593 | 464.7947 | [7 empty] | 0.2467 | 0.6109 | 0.6592 | 4972.8011 | 0.4737 | 724.9955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.2681 | -47.2678 | 52.2502 | 8011.5935 | 19.6841 | 752.6073 | [5 empty] | 548.4645 | 568.9491 | 468.9865 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6587 | 725.2564 |  |  |  |  | 547.5056 | 567.9868 | 464.8511 | [7 empty] | 0.2439 | 0.6048 | 0.6524 | 4973.0833 | 0.4704 | 725.0027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.3667 | -47.2401 | 52.2673 | 8008.2939 | 19.6819 | 752.9451 | [5 empty] | 549.654 | 570.1831 | 470.0035 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6572 | 725.5812 |  |  |  |  | 548.4491 | 568.8787 | 466.1226 | [7 empty] | 0.2413 | 0.5024 | 0.5576 | 4977.1532 | 0.3975 | 725.2379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.4032 | -47.2523 | 52.2939 | 8007.3569 | 19.6827 | 753.2052 | [5 empty] | 550.845 | 571.4186 | 471.0218 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6559 | 725.9056 |  |  |  |  | 550.7167 | 571.3231 | 468.8897 | [7 empty] | 0.1413 | 0.3711 | 0.3973 | 4983.8764 | 0.2882 | 725.8805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.441 | -47.2775 | 52.333 | 8007.5145 | 19.686 | 753.467 | [5 empty] | 552.0374 | 572.6555 | 472.0412 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6545 | 726.2297 |  |  |  |  | 551.4819 | 572.665 | 470.3174 | [7 empty] | -0.1292 | 0.3444 | 0.368 | 4989.1046 | 0.3498 | 726.2322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.4835 | -47.3033 | 52.3745 | 8007.0053 | 19.6916 | 753.8018 | [5 empty] | 553.2311 | 573.8939 | 473.0618 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.653 | 726.5536 |  |  |  |  | 552.5892 | 573.551 | 471.5442 | [7 empty] | -0.0496 | 0.2399 | 0.2451 | 4991.9858 | 0.2225 | 726.4639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.5397 | -47.3156 | 52.4098 | 8005.8612 | 19.695 | 754.1304 | [5 empty] | 554.4263 | 575.1338 | 474.0836 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6516 | 726.8771 |  |  |  |  | 553.6583 | 574.9872 | 472.976 | [7 empty] | -0.2147 | 0.2139 | 0.3032 | 4995.5553 | 0.312 | 726.8389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.5976 | -47.3263 | 52.4444 | 8004.4583 | 19.6985 | 754.4746 | [5 empty] | 555.6229 | 576.3751 | 475.1067 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6502 | 727.2004 |  |  |  |  | 555.2001 | 576.1218 | 474.5548 | [7 empty] | -0.0564 | 0.0719 | 0.0914 | 4998.6936 | 0.0938 | 727.1345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.5917 | -47.3266 | 52.4422 | 8004.3937 | 19.6874 | 754.4678 | [5 empty] | 556.8209 | 577.6179 | 476.1309 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6488 | 727.5233 |  |  |  |  | 556.1877 | 577.3948 | 475.6965 | [7 empty] | -0.1741 | 0.0695 | 0.1875 | 5000.5987 | 0.1902 | 727.4654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.7165 | -47.3177 | 52.4881 | 7999.078 | 19.6998 | 755.182 | [5 empty] | 558.0203 | 578.8622 | 477.1563 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6474 | 727.846 |  |  |  |  | 557.0998 | 578.2598 | 477.1214 | [7 empty] | -0.1922 | -0.0622 | 0.202 | 5006.0461 | 0.1664 | 727.6899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.8048 | -47.3413 | 52.5477 | 7997.9943 | 19.7085 | 755.6666 | [5 empty] | 559.2211 | 580.1079 | 478.183 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.646 | 728.1684 |  |  |  |  | 558.1032 | 579.6 | 478.6638 | [7 empty] | -0.3583 | -0.1229 | 0.3787 | 5010.9842 | 0.3064 | 728.037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.009 | -0.714 | 0.6729 | 11507.8763 | 1.3771 | [6 empty] | 0.6362 | 0.5756 | 0.5165 | [5 empty] | 0.3035 | -0.109 | 4954.2794 | [5 empty] | 0.6043 | 0.5756 | 0.975 | [7 empty] | -0.121 | -0.7253 | 0.7484 | 12761.9775 | 1.4847 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7658 | -0.5811 | 0.738 | 4628.5919 | 1.9333 | [6 empty] | 1.0807 | 0.8024 | 0.5306 | [5 empty] | 1.3766 | 0.0459 | 3182.938 | [5 empty] | 1.0843 | 0.808 | 0.9855 | [7 empty] | 0.9686 | -0.6243 | 0.7846 | 5950.6553 | 1.3715 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.2814 | -0.2614 | 1.9639 | 2244.3827 | 3.8309 | [6 empty] | 1.8989 | 1.2198 | 0.5567 | [5 empty] | 3.413 | 0.3436 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.9537 | 1.2556 | 1.0171 | [7 empty] | 3.0162 | -0.359 | 0.8069 | 3059.8824 | 1.2436 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.6767 | 0.2638 | 4.2018 | 2244.3827 | 5.6879 | [6 empty] | 3.1231 | 1.8444 | 0.5957 | [5 empty] | 6.5091 | 0.7993 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.2552 | 1.9071 | 1.0459 | [7 empty] | 6.2881 | 0.0871 | 0.7457 | 2244.3827 | 1.1658 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.3871 | 0.9367 | 6.6817 | 2244.3827 | 5.5996 | [6 empty] | 4.7777 | 2.6885 | 0.6484 | [5 empty] | 10.723 | 1.4213 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.745 | 2.6646 | 1.0677 | [7 empty] | 10.0841 | 0.6648 | 0.9902 | 2244.3827 | 1.0328 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1485 | 1.9282 | 11.0526 | 2244.3827 | 4.7703 | [6 empty] | 6.8825 | 3.7622 | 0.7154 | [5 empty] | 16.0997 | 2.2159 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.844 | 3.7448 | 1.0958 | [7 empty] | 15.4446 | 1.5287 | 0.9493 | 2244.3827 | 0.8771 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.4285 | 3.0986 | 15.7505 | 2244.3827 | 4.6423 | [6 empty] | 9.4542 | 5.0742 | 0.7973 | [5 empty] | 22.6783 | 3.1886 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.2594 | 4.9697 | 1.1824 | [7 empty] | 21.6146 | 2.4025 | 1.3226 | 2244.3827 | 1.0172 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.2233 | 4.1328 | 18.3052 | 2244.3827 | 4.674 | [6 empty] | 12.5075 | 6.6319 | 0.8945 | [5 empty] | 29.9186 | 4.2626 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.0142 | 6.4034 | 1.2399 | [7 empty] | 28.2052 | 3.5005 | 1.8753 | 2244.3827 | 1.0244 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 59.2775 | 5.3154 | 22.1803 | 2244.3827 | 5.0004 | [6 empty] | 16.0555 | 8.442 | 1.0075 | [5 empty] | 37.0973 | 5.3318 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.3199 | 8.5436 | 1.2967 | [7 empty] | 37.3147 | 4.8682 | 0.5121 | 2244.3827 | 0.5749 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 69.5754 | 6.4252 | 25.4086 | 2244.3827 | 5.2214 | [6 empty] | 20.11 | 10.5105 | 1.1366 | [5 empty] | 44.1668 | 6.3865 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.9937 | 10.4059 | 1.4165 | [7 empty] | 43.7642 | 5.8241 | 0.6917 | 2244.3827 | 0.6951 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.9154 | 7.5398 | 28.8061 | 2244.3827 | 5.489 | [6 empty] | 24.6818 | 12.8428 | 1.2822 | [5 empty] | 51.1095 | 7.4229 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.727 | 12.83 | 1.48 | [7 empty] | 51.0581 | 7.0793 | 0.3474 | 2244.3827 | 0.432 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 89.6777 | 8.583 | 31.7567 | 2244.3827 | 5.6918 | [6 empty] | 29.7809 | 15.4442 | 1.4446 | [5 empty] | 57.9213 | 8.4397 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.1714 | 15.0828 | 1.6822 | [7 empty] | 57.0248 | 7.8841 | 1.0547 | 2244.3827 | 0.6987 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 98.2545 | 9.4949 | 33.6497 | 2244.3827 | 5.721 | [6 empty] | 35.4166 | 18.3193 | 1.624 | [5 empty] | 64.6048 | 9.437 | 2244.3827 | [5 empty] | 35.1498 | 18.1193 | 1.7743 | [7 empty] | 64.3564 | 9.0968 | 0.4213 | 2244.3827 | 0.4248 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 108.7122 | 10.6156 | 37.5472 | 2244.3827 | 6.1211 | [6 empty] | 41.5974 | 21.4725 | 1.8208 | [5 empty] | 71.1655 | 10.4155 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.6877 | 20.9555 | 1.9599 | [7 empty] | 70.2464 | 10.0018 | 1.008 | 2244.3827 | 0.5248 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 117.5325 | 11.5466 | 39.9228 | 2244.3827 | 6.2646 | [6 empty] | 48.3316 | 24.9081 | 2.0353 | [5 empty] | 77.6101 | 11.3762 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.504 | 24.8136 | 2.0284 | [7 empty] | 78.3919 | 11.2121 | 0.7988 | 2244.3827 | 0.2358 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 126.1955 | 12.4564 | 42.2503 | 2244.3827 | 6.4108 | [6 empty] | 55.6268 | 28.6298 | 2.2676 | [5 empty] | 83.9454 | 12.3202 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.9607 | 28.1423 | 2.221 | [7 empty] | 83.8903 | 12.1121 | 0.2153 | 2244.3827 | 0.2484 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 134.8922 | 13.3722 | 44.714 | 2244.3827 | 6.5978 | [6 empty] | 63.4904 | 32.6415 | 2.518 | [5 empty] | 90.1783 | 13.2484 | 2244.3827 | [5 empty] | 63.19 | 32.3171 | 2.436 | [7 empty] | 90.5384 | 13.1241 | 0.3809 | 2244.3827 | 0.152 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 141.8923 | 14.1119 | 45.5771 | 2244.3827 | 6.4977 | [6 empty] | 71.9292 | 36.9467 | 2.7867 | [5 empty] | 96.3152 | 14.1619 | 2244.3827 | [5 empty] | 70.8215 | 36.298 | 2.7196 | [7 empty] | 95.8093 | 14.0015 | 0.5307 | 2244.3827 | 0.2304 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 151.1737 | 15.0901 | 48.8119 | 2244.3827 | 6.8632 | [6 empty] | 80.9499 | 41.5488 | 3.0739 | [5 empty] | 102.3619 | 15.0615 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.7506 | 40.81 | 2.9622 | [7 empty] | 101.9977 | 14.9057 | 0.3961 | 2244.3827 | 0.2324 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 158.8641 | 15.8916 | 50.5403 | 2244.3827 | 6.9524 | [6 empty] | 90.5589 | 46.4509 | 3.3799 | [5 empty] | 108.3238 | 15.9482 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.3464 | 45.6283 | 3.1258 | [7 empty] | 108.3019 | 15.8652 | 0.0859 | 2244.3827 | 0.2724 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 166.5005 | 16.6934 | 52.2946 | 2244.3827 | 7.0615 | [6 empty] | 100.7621 | 51.6562 | 3.7048 | [5 empty] | 114.2061 | 16.8228 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.7189 | 51.4764 | 3.5014 | [7 empty] | 114.7244 | 16.8673 | 0.5201 | 2244.3827 | 0.2023 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 174.1053 | 17.4852 | 54.0924 | 2244.3827 | 7.198 | [6 empty] | 111.5654 | 57.1677 | 4.0488 | [5 empty] | 120.0132 | 17.6858 | 2244.3827 | [5 empty] | 110.2611 | 56.2782 | 3.9141 | [7 empty] | 119.938 | 17.4975 | 0.2028 | 2244.3827 | 0.2404 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 181.5762 | 18.2649 | 55.8275 | 2244.3827 | 7.3385 | [6 empty] | 122.9745 | 62.9882 | 4.4121 | [5 empty] | 125.7494 | 18.5381 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.3202 | 62.0411 | 4.3648 | [7 empty] | 125.175 | 18.3438 | 0.6063 | 2244.3827 | 0.2649 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 189.7235 | 19.118 | 58.3059 | 2244.3827 | 7.6566 | [6 empty] | 134.9947 | 69.1204 | 4.7949 | [5 empty] | 131.4183 | 19.3801 | 2244.3827 | [5 empty] | 133.2195 | 68.1304 | 4.7982 | [7 empty] | 130.7524 | 19.1618 | 0.7007 | 2244.3827 | 0.2917 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 195.854 | 19.751 | 58.8323 | 2244.3827 | 7.5517 | [6 empty] | 147.6313 | 75.5672 | 5.1973 | [5 empty] | 137.0234 | 20.2125 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.9928 | 74.5762 | 5.1983 | [7 empty] | 136.6118 | 19.9761 | 0.4747 | 2244.3827 | 0.2887 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 203.9703 | 20.5964 | 61.4037 | 2244.3827 | 7.9118 | [6 empty] | 160.8893 | 82.3309 | 5.6195 | [5 empty] | 142.5681 | 21.0356 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.3945 | 81.7768 | 5.2772 | [7 empty] | 143.1605 | 21.0415 | 0.5924 | 2244.3827 | 0.2633 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 210.9166 | 21.3199 | 62.8637 | 2244.3827 | 7.9952 | [6 empty] | 174.7736 | 89.4142 | 6.0616 | [5 empty] | 148.0551 | 21.8501 | 2244.3827 | [5 empty] | 172.9 | 88.338 | 5.7816 | [7 empty] | 147.685 | 21.8124 | 0.372 | 2244.3827 | 0.2889 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 217.9207 | 22.0451 | 64.4363 | 2244.3827 | 8.0383 | [6 empty] | 189.2889 | 96.8194 | 6.5238 | [5 empty] | 153.4873 | 22.6562 | 2244.3827 | [5 empty] | 187.4616 | 95.7891 | 6.3412 | [7 empty] | 153.0661 | 22.5788 | 0.4282 | 2244.3827 | 0.2346 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 224.474 | 22.7215 | 65.6112 | 2244.3827 | 7.9306 | [6 empty] | 204.4399 | 104.5489 | 7.0063 | [5 empty] | 158.8669 | 23.4544 | 2244.3827 | [5 empty] | 203.6886 | 103.931 | 6.538 | [7 empty] | 159.2456 | 23.5489 | 0.3903 | 2244.3827 | 0.343 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 231.0751 | 23.4046 | 66.8839 | 2244.3827 | 7.8212 | [6 empty] | 220.2311 | 112.6049 | 7.5091 | [5 empty] | 164.1965 | 24.2451 | 2244.3827 | [5 empty] | 219.0739 | 111.7562 | 7.2571 | [7 empty] | 164.3621 | 24.1801 | 0.1779 | 2244.3827 | 0.1891 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 238.4723 | 24.173 | 68.9996 | 2244.3827 | 7.8831 | [6 empty] | 236.6668 | 120.9898 | 8.0325 | [5 empty] | 169.4781 | 25.0285 | 2244.3827 | [5 empty] | 235.1374 | 120.0889 | 7.7702 | [7 empty] | 169.2947 | 25.0126 | 0.1841 | 2244.3827 | 0.207 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 244.2901 | 24.7825 | 69.7466 | 2244.3827 | 7.6901 | [6 empty] | 253.2074 | 129.4282 | 8.5592 | [5 empty] | 174.5507 | 25.7808 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.1925 | 128.8332 | 8.4728 | [7 empty] | 174.3931 | 25.7282 | 0.1661 | 2244.3827 | 0.1042 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9311 | -0.4577 | 0.8892 | 9788.3311 | 1.684 | [6 empty] | 0.6218 | 0.7159 | 0.5401 | [5 empty] | -0.2543 | 0.1191 | 4935.7336 | [5 empty] | 0.5925 | 0.6962 | 0.9887 | [7 empty] | -0.5619 | -0.5728 | 0.7572 | 10155.7553 | 1.4755 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0596 | 0.8253 | 1.7941 | 5572.3214 | 3.1531 | [6 empty] | 1.0143 | 1.4469 | 0.639 | [5 empty] | -1.3019 | 1.1849 | 4090.6357 | [5 empty] | 1.0506 | 1.4637 | 1.0622 | [7 empty] | -1.4429 | 0.4381 | 0.76 | 5211.2387 | 1.2373 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.2927 | 3.5711 | 4.0062 | 4572.2464 | 5.436 | [6 empty] | 1.7368 | 2.7924 | 0.8211 | [5 empty] | -3.301 | 3.2315 | 3779.7564 | [5 empty] | 1.7783 | 2.8237 | 1.2212 | [7 empty] | -3.4482 | 2.4885 | 0.7574 | 4219.0886 | 0.973 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.5824 | 7.7273 | 7.3954 | 4240.8576 | 6.8975 | [6 empty] | 2.818 | 4.8057 | 1.0935 | [5 empty] | -6.3206 | 6.3278 | 3656.1091 | [5 empty] | 2.9812 | 4.9582 | 1.445 | [7 empty] | -6.34 | 5.8323 | 0.4958 | 3815.2679 | 0.5077 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.396 | 12.3299 | 10.6283 | 4097.8548 | 7.3075 | [6 empty] | 4.2791 | 7.5267 | 1.4617 | [5 empty] | -10.002 | 10.1106 | 3597.6506 | [5 empty] | 4.347 | 7.4897 | 1.7299 | [7 empty] | -9.6908 | 9.4604 | 0.7209 | 3678.168 | 0.5945 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -27.2991 | 17.0514 | 14.0458 | 4019.0599 | 8.5952 | [6 empty] | 6.1379 | 10.988 | 1.9301 | [5 empty] | -13.6249 | 13.8418 | 3566.1067 | [5 empty] | 6.1817 | 10.9493 | 2.2081 | [7 empty] | -13.4453 | 13.2455 | 0.6228 | 3626.4858 | 0.4996 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.9869 | 21.626 | 17.3549 | 3973.504 | 9.2098 | [6 empty] | 8.409 | 15.2173 | 2.5024 | [5 empty] | -17.1389 | 17.4623 | 3547.3737 | [5 empty] | 8.3456 | 15.1214 | 2.6284 | [7 empty] | -17.1689 | 17.1647 | 0.2991 | 3574.3303 | 0.2749 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.5198 | 26.0915 | 20.6254 | 3944.3003 | 9.5939 | [6 empty] | 11.1054 | 20.2386 | 3.1818 | [5 empty] | -20.5412 | 20.9669 | 3535.4285 | [5 empty] | 11.1349 | 20.0562 | 3.1119 | [7 empty] | -19.9779 | 20.8547 | 0.5744 | 3517.1791 | 0.3072 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.8125 | 30.3811 | 23.7479 | 3924.9174 | 9.9128 | [6 empty] | 14.2387 | 26.0734 | 3.9714 | [5 empty] | -23.8397 | 24.3633 | 3527.3847 | [5 empty] | 13.9861 | 25.742 | 3.8703 | [7 empty] | -23.8764 | 24.2934 | 0.079 | 3527.5562 | 0.1375 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.7573 | 34.4159 | 26.5851 | 3912.081 | 10.1571 | [6 empty] | 17.8193 | 32.7412 | 4.8736 | [5 empty] | -27.0444 | 27.6619 | 3521.7305 | [5 empty] | 17.5537 | 32.2984 | 4.6817 | [7 empty] | -26.8843 | 27.6278 | 0.1637 | 3512.7903 | 0.1923 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.6068 | 38.377 | 29.4151 | 3902.6036 | 10.3955 | [6 empty] | 21.8567 | 40.2597 | 5.891 | [5 empty] | -30.165 | 30.8727 | 3517.616 | [5 empty] | 21.9242 | 39.8818 | 5.5405 | [7 empty] | -29.2672 | 30.949 | 0.901 | 3484.5608 | 0.5408 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -64.4666 | 42.3462 | 32.3505 | 3894.9385 | 10.6495 | [6 empty] | 26.3597 | 48.6453 | 7.0257 | [5 empty] | -33.2101 | 34.0048 | 3514.5352 | [5 empty] | 26.1373 | 48.2363 | 6.8469 | [7 empty] | -33.047 | 33.9838 | 0.1644 | 3507.9526 | 0.1509 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.7936 | 45.9327 | 34.7567 | 3890.0767 | 10.799 | [6 empty] | 31.3366 | 57.9132 | 8.2798 | [5 empty] | -36.187 | 37.0659 | 3512.1728 | [5 empty] | 31.6767 | 57.9151 | 8.1392 | [7 empty] | -35.4606 | 37.0915 | 0.7268 | 3494.2681 | 0.3335 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -75.477 | 49.7649 | 37.6465 | 3885.4624 | 11.0479 | [6 empty] | 36.7949 | 68.0778 | 9.6553 | [5 empty] | -39.1022 | 40.0629 | 3510.3243 | [5 empty] | 36.659 | 67.8484 | 9.339 | [7 empty] | -39.0073 | 40.2383 | 0.1994 | 3499.5602 | 0.1942 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -81.0049 | 53.4797 | 40.4255 | 3882.1274 | 11.2837 | [6 empty] | 42.742 | 79.1523 | 11.1539 | [5 empty] | -41.9611 | 43.0014 | 3508.8525 | [5 empty] | 42.947 | 79.0679 | 10.7291 | [7 empty] | -41.4288 | 43.2314 | 0.5798 | 3488.8251 | 0.3525 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -86.3021 | 57.0422 | 43.0058 | 3879.2406 | 11.4777 | [6 empty] | 49.1844 | 91.1495 | 12.7773 | [5 empty] | -44.7684 | 45.8864 | 3507.6628 | [5 empty] | 48.8407 | 90.2535 | 12.249 | [7 empty] | -44.2759 | 45.9362 | 0.495 | 3492.8147 | 0.3245 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -91.4679 | 60.5033 | 45.4916 | 3877.2605 | 11.6298 | [6 empty] | 56.1288 | 104.0814 | 14.5272 | [5 empty] | -47.5282 | 48.7222 | 3506.6883 | [5 empty] | 56.1353 | 103.5578 | 14.2699 | [7 empty] | -46.9605 | 48.6716 | 0.57 | 3496.5324 | 0.2299 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -96.5278 | 63.8997 | 47.9127 | 3875.3376 | 11.7294 | [6 empty] | 63.5812 | 117.9593 | 16.4051 | [5 empty] | -50.2441 | 51.5125 | 3505.8807 | [5 empty] | 63.6611 | 116.8853 | 15.9138 | [7 empty] | -49.0709 | 51.3826 | 1.1804 | 3487.1428 | 0.4407 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -101.6926 | 67.3654 | 50.5033 | 3873.6637 | 11.8573 | [6 empty] | 71.5475 | 132.7941 | 18.4125 | [5 empty] | -52.9192 | 54.2605 | 3505.2045 | [5 empty] | 71.523 | 132.1413 | 17.9829 | [7 empty] | -52.3328 | 54.2772 | 0.5867 | 3493.5794 | 0.2511 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.7977 | 70.7801 | 53.07 | 3872.4491 | 11.9796 | [6 empty] | 80.0332 | 148.5963 | 20.5508 | [5 empty] | -55.5562 | 56.9691 | 3504.633 | [5 empty] | 80.2624 | 147.9882 | 19.8994 | [7 empty] | -54.7041 | 57.0746 | 0.8587 | 3487.158 | 0.3561 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -111.6624 | 74.0413 | 55.4087 | 3871.2029 | 12.0544 | [6 empty] | 89.0438 | 165.3758 | 22.8214 | [5 empty] | -58.1576 | 59.641 | 3504.1458 | [5 empty] | 88.4328 | 164.6394 | 22.7252 | [7 empty] | -58.2961 | 59.5622 | 0.1593 | 3506.7704 | 0.1164 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -116.6158 | 77.3534 | 57.8877 | 3870.2994 | 12.1594 | [6 empty] | 98.5843 | 183.1422 | 25.2255 | [5 empty] | -60.7255 | 62.2783 | 3503.7274 | [5 empty] | 97.4125 | 181.827 | 24.8409 | [7 empty] | -61.0244 | 62.2615 | 0.2993 | 3505.7273 | 0.1799 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -121.4557 | 80.5932 | 60.277 | 3869.4158 | 12.2466 | [6 empty] | 108.6598 | 201.9048 | 27.7644 | [5 empty] | -63.262 | 64.883 | 3503.3657 | [5 empty] | 108.1159 | 201.1843 | 27.3808 | [7 empty] | -63.2978 | 64.9381 | 0.0657 | 3501.1292 | 0.0928 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -126.2964 | 83.8319 | 62.7036 | 3868.6191 | 12.34 | [6 empty] | 119.2749 | 221.6724 | 30.4393 | [5 empty] | -65.7687 | 67.4571 | 3503.0508 | [5 empty] | 120.2012 | 221.1954 | 29.788 | [7 empty] | -64.5032 | 67.4787 | 1.2657 | 3485.6265 | 0.3892 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -130.7669 | 86.8231 | 64.7429 | 3867.9565 | 12.3667 | [6 empty] | 130.4344 | 242.4536 | 33.2513 | [5 empty] | -68.2473 | 70.0022 | 3502.7753 | [5 empty] | 131.4673 | 242.8835 | 33.0959 | [7 empty] | -67.5403 | 70.0316 | 0.7077 | 3494.0098 | 0.2089 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -135.5607 | 90.0314 | 67.184 | 3867.2962 | 12.463 | [6 empty] | 142.1426 | 264.2567 | 36.2016 | [5 empty] | -70.6992 | 72.5197 | 3502.5327 | [5 empty] | 142.273 | 263.6248 | 35.6547 | [7 empty] | -70.1769 | 72.5655 | 0.5243 | 3494.4364 | 0.1796 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -140.0827 | 93.0531 | 69.3452 | 3866.8012 | 12.5134 | [6 empty] | 154.404 | 287.0898 | 39.2914 | [5 empty] | -73.1257 | 75.011 | 3502.3183 | [5 empty] | 153.8791 | 286.4144 | 39.5832 | [7 empty] | -73.2242 | 74.8193 | 0.2156 | 3506.9748 | 0.1131 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -144.6744 | 96.1268 | 71.6171 | 3866.2206 | 12.5811 | [6 empty] | 167.2226 | 310.9608 | 42.5215 | [5 empty] | -75.528 | 77.4775 | 3502.1279 | [5 empty] | 168.7685 | 312.0643 | 42.1066 | [7 empty] | -74.8352 | 77.6738 | 0.7201 | 3491.3874 | 0.2523 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -149.2689 | 99.2011 | 73.9205 | 3865.7361 | 12.6544 | [6 empty] | 180.6026 | 335.8771 | 45.8931 | [5 empty] | -77.9073 | 79.9202 | 3501.9579 | [5 empty] | 181.4963 | 335.8116 | 44.8985 | [7 empty] | -77.1197 | 80.1382 | 0.8172 | 3488.8111 | 0.2849 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -153.6291 | 102.1186 | 75.9839 | 3865.2963 | 12.6913 | [6 empty] | 194.5479 | 361.8461 | 49.4072 | [5 empty] | -80.2645 | 82.3401 | 3501.8058 | [5 empty] | 194.0369 | 360.9957 | 49.3976 | [7 empty] | -80.2366 | 82.235 | 0.1088 | 3502.8782 | 0.0597 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -158.2518 | 105.2171 | 78.3739 | 3864.7818 | 12.7763 | [6 empty] | 209.0624 | 388.875 | 53.0646 | [5 empty] | -82.6007 | 84.7384 | 3501.6691 | [5 empty] | 208.1424 | 388.1604 | 52.8706 | [7 empty] | -82.9054 | 84.7604 | 0.3055 | 3503.6968 | 0.0761 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -162.4328 | 108.0388 | 80.3792 | 3864.0556 | 12.812 | [6 empty] | 223.6696 | 416.0766 | 56.7455 | [5 empty] | -84.8445 | 87.0418 | 3501.5494 | [5 empty] | 224.5864 | 416.7271 | 56.972 | [7 empty] | -84.5295 | 87.0003 | 0.3177 | 3499.7759 | 0.0712 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3825 | -1.131 | 0.7909 | 4.391e+18 | 1.8525 | [6 empty] | 0.5531 | 0.5297 | 0.7148 | [5 empty] | -0.0138 | -0.4313 | 8105.8176 | [5 empty] | 0.4976 | 0.5236 | 1.0308 | [7 empty] | -0.3732 | -0.8094 | 0.5217 | 29566.1133 | 1.1155 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4228 | -2.3145 | 1.1056 | 4.391e+18 | 3.5235 | [6 empty] | 0.6988 | 0.5915 | 1.442 | [5 empty] | -0.0958 | -1.2583 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.5747 | 0.5612 | 1.3675 | [7 empty] | -0.3816 | -1.1638 | 0.301 | 4.391e+18 | 0.9683 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.5089 | -3.9237 | 1.5407 | 2.9273e+18 | 5.6999 | [6 empty] | 0.9671 | 0.7052 | 2.7805 | [5 empty] | -0.2087 | -2.4125 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.8322 | 0.6638 | 2.6488 | [7 empty] | -0.4229 | -2.2747 | 0.2548 | 4.391e+18 | 0.9194 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6552 | -6.0351 | 2.2461 | 2.9273e+18 | 6.3241 | [6 empty] | 1.3685 | 0.8753 | 4.7832 | [5 empty] | -0.3435 | -3.8108 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.2821 | 0.8517 | 4.9683 | [7 empty] | -0.5529 | -3.8531 | 0.2136 | 2.9273e+18 | 0.7997 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8282 | -8.3015 | 2.832 | 2.9273e+18 | 5.4461 | [6 empty] | 1.9111 | 1.1053 | 7.49 | [5 empty] | -0.5038 | -5.4881 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.7929 | 1.0722 | 7.3691 | [7 empty] | -0.6465 | -5.3567 | 0.1939 | 2.9273e+18 | 0.5701 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.094 | -11.6186 | 4.1406 | 2.9273e+18 | 5.4042 | [6 empty] | 2.6012 | 1.3977 | 10.9333 | [5 empty] | -0.6948 | -7.4972 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.4166 | 1.3492 | 10.2681 | [7 empty] | -0.7736 | -7.1284 | 0.3772 | 2.9273e+18 | 0.5852 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.4134 | -15.5595 | 5.7013 | 2.9273e+18 | 6.0232 | [6 empty] | 3.4444 | 1.7551 | 15.1404 | [5 empty] | -0.9206 | -9.8795 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.3299 | 1.7223 | 14.9999 | [7 empty] | -1.03 | -9.732 | 0.1837 | 4.391e+18 | 0.3751 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7552 | -19.6717 | 7.0305 | 4.391e+18 | 6.2612 | [6 empty] | 4.4456 | 2.1794 | 20.1354 | [5 empty] | -1.1842 | -12.6644 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.3038 | 2.1491 | 19.6026 | [7 empty] | -1.2439 | -12.4113 | 0.26 | 4.391e+18 | 0.3547 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.2068 | -25.0887 | 9.2434 | 4.391e+18 | 6.3904 | [6 empty] | 5.609 | 2.6725 | 25.9397 | [5 empty] | -1.4877 | -15.8734 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.4445 | 2.6317 | 25.2232 | [7 empty] | -1.5208 | -15.5416 | 0.3334 | 4.391e+18 | 0.3339 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.7139 | -31.1871 | 11.6974 | 4.391e+18 | 6.3329 | [6 empty] | 6.9384 | 3.2359 | 32.5726 | [5 empty] | -1.8327 | -19.5229 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.921 | 3.2557 | 32.5672 | [7 empty] | -1.8942 | -19.5873 | 0.089 | 2.9273e+18 | 0.12 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2993 | -38.181 | 14.5945 | 4.391e+18 | 6.2638 | [6 empty] | 8.4375 | 3.8712 | 40.0518 | [5 empty] | -2.2205 | -23.6264 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.3555 | 3.8474 | 39.5593 | [7 empty] | -2.1991 | -23.4206 | 0.2069 | 2.9273e+18 | 0.1008 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8874 | -45.2545 | 17.1041 | 2.9273e+18 | 6.2737 | [6 empty] | 10.1094 | 4.5798 | 48.3936 | [5 empty] | -2.6523 | -28.1951 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.1644 | 4.6014 | 48.8632 | [7 empty] | -2.7072 | -28.3835 | 0.1963 | 2.9273e+18 | 0.0859 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.408 | -51.4914 | 18.3174 | 2.9273e+18 | 6.2559 | [6 empty] | 11.9573 | 5.363 | 57.613 | [5 empty] | -3.127 | -33.2189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.8775 | 5.3269 | 56.4199 | [7 empty] | -2.9255 | -32.8195 | 0.4473 | 4.391e+18 | 0.2513 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -5.044 | -59.0747 | 20.7842 | 4.391e+18 | 6.5104 | [6 empty] | 13.984 | 6.2219 | 67.7245 | [5 empty] | -3.6109 | -38.34 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.9037 | 6.2037 | 66.8974 | [7 empty] | -3.5249 | -38.0999 | 0.2551 | 2.9273e+18 | 0.1172 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.6002 | -65.7701 | 22.404 | 4.391e+18 | 6.6222 | [6 empty] | 16.192 | 7.1577 | 78.7411 | [5 empty] | -4.0908 | -43.417 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.1446 | 7.1323 | 77.4535 | [7 empty] | -3.8492 | -43.0768 | 0.4173 | 2.9273e+18 | 0.2399 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.1508 | -72.3255 | 23.9331 | 4.391e+18 | 6.7218 | [6 empty] | 18.5841 | 8.1715 | 90.6756 | [5 empty] | -4.566 | -48.4449 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.6758 | 8.1605 | 90.7261 | [7 empty] | -4.4281 | -48.4369 | 0.1382 | 2.9273e+18 | 0.152 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6892 | -78.7666 | 25.3996 | 4.391e+18 | 6.8204 | [6 empty] | 21.1625 | 9.2642 | 103.5398 | [5 empty] | -5.0364 | -53.4208 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.8986 | 9.1688 | 100.3092 | [7 empty] | -4.63 | -52.5843 | 0.9301 | 2.9273e+18 | 0.3691 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.1456 | -84.2259 | 25.934 | 4.391e+18 | 6.7738 | [6 empty] | 23.9295 | 10.4369 | 117.3451 | [5 empty] | -5.5019 | -58.344 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 23.8986 | 10.3944 | 115.715 | [7 empty] | -5.176 | -57.9648 | 0.5 | 2.9273e+18 | 0.2597 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.729 | -91.22 | 28.0613 | 2.9273e+18 | 6.9857 | [6 empty] | 26.8873 | 11.6905 | 132.1024 | [5 empty] | -5.9623 | -63.2144 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.578 | 11.4872 | 129.5333 | [7 empty] | -5.6361 | -62.4277 | 0.8517 | 4.391e+18 | 0.2853 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.235 | -97.2691 | 29.2927 | 4.391e+18 | 7.0601 | [6 empty] | 30.038 | 13.0258 | 147.822 | [5 empty] | -6.4178 | -68.0328 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.646 | 12.8728 | 144.1886 | [7 empty] | -6.0812 | -67.179 | 0.9178 | 2.9273e+18 | 0.2749 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.7424 | -103.308 | 30.5652 | 2.9273e+18 | 7.146 | [6 empty] | 33.3836 | 14.4437 | 164.5137 | [5 empty] | -6.8684 | -72.8002 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.3714 | 14.3715 | 164.2017 | [7 empty] | -6.7481 | -72.662 | 0.1833 | 4.391e+18 | 0.1104 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.2316 | -109.1732 | 31.7131 | 2.9273e+18 | 7.2171 | [6 empty] | 36.9259 | 15.945 | 182.1872 | [5 empty] | -7.3144 | -77.5181 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.8183 | 15.8602 | 179.6848 | [7 empty] | -6.9379 | -77.0264 | 0.6193 | 2.9273e+18 | 0.2495 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.7203 | -115.0246 | 32.8954 | 2.9273e+18 | 7.2984 | [6 empty] | 40.6669 | 17.5304 | 200.8517 | [5 empty] | -7.7559 | -82.1879 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.6433 | 17.4818 | 199.4307 | [7 empty] | -7.5093 | -81.9251 | 0.3604 | 4.391e+18 | 0.1577 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.2558 | -121.3355 | 34.586 | 2.9273e+18 | 7.4591 | [6 empty] | 44.6082 | 19.2008 | 220.5159 | [5 empty] | -8.1929 | -86.8112 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.647 | 19.1475 | 219.7813 | [7 empty] | -7.9884 | -86.6602 | 0.2542 | 4.391e+18 | 0.1374 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.6804 | -126.4182 | 35.0889 | 2.9273e+18 | 7.4443 | [6 empty] | 48.7516 | 20.9568 | 241.1884 | [5 empty] | -8.6256 | -91.3895 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.7752 | 20.9144 | 238.864 | [7 empty] | -8.2242 | -91.0322 | 0.5373 | 2.9273e+18 | 0.2328 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.2023 | -132.5798 | 36.7182 | 2.9273e+18 | 7.6055 | [6 empty] | 53.0988 | 22.7992 | 262.8775 | [5 empty] | -9.0543 | -95.9244 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.5073 | 22.4895 | 256.6248 | [7 empty] | -8.4793 | -94.8325 | 1.2341 | 2.9273e+18 | 0.3573 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.6802 | -138.2101 | 37.8566 | 2.9273e+18 | 7.6952 | [6 empty] | 57.6514 | 24.7287 | 285.5912 | [5 empty] | -9.4789 | -100.4175 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.2885 | 24.6075 | 280.3172 | [7 empty] | -9.0073 | -99.6377 | 0.9114 | 4.391e+18 | 0.2616 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.1428 | -143.6245 | 38.8191 | 2.9273e+18 | 7.7616 | [6 empty] | 62.4109 | 26.7458 | 309.3373 | [5 empty] | -9.8998 | -104.8703 | 4.391e+18 | [5 empty] | 62.2474 | 26.5651 | 307.0153 | [7 empty] | -9.5968 | -104.4674 | 0.5041 | 2.9273e+18 | 0.1877 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.5866 | -148.812 | 39.593 | 4.391e+18 | 7.8025 | [6 empty] | 67.3788 | 28.8512 | 334.1233 | [5 empty] | -10.317 | -109.2841 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.0898 | 28.7512 | 328.9609 | [7 empty] | -9.8453 | -108.5961 | 0.8342 | 2.9273e+18 | 0.241 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -13.0447 | -154.1278 | 40.5336 | 2.9273e+18 | 7.8727 | [6 empty] | 72.5566 | 31.0456 | 359.9565 | [5 empty] | -10.7306 | -113.6603 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.6918 | 30.9516 | 358.6145 | [7 empty] | -10.3807 | -113.4637 | 0.4013 | 2.9273e+18 | 0.1982 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.5499 | -159.8503 | 41.9192 | 2.9273e+18 | 8.0156 | [6 empty] | 77.9457 | 33.3296 | 386.8441 | [5 empty] | -11.1407 | -118.0003 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.635 | 33.2477 | 381.8867 | [7 empty] | -10.7577 | -117.3955 | 0.7159 | 4.391e+18 | 0.1859 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -14.0002 | -164.5999 | 42.5002 | 2.9273e+18 | 8.0305 | [6 empty] | 83.3692 | 35.6282 | 413.9035 | [5 empty] | -11.5349 | -122.1712 | 4.391e+18 | [5 empty] | 82.8395 | 35.4598 | 406.4 | [7 empty] | -10.9879 | -121.2659 | 1.0578 | 4.391e+18 | 0.2639 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.736 | -6.3849 | 7.7752 | 25930.627 | 7.2533 | [6 empty] | 3.6739 | 5.1685 | 5.3642 | [5 empty] | -6.0784 | -1.0514 | 7095.2179 | [5 empty] | 3.7959 | 5.309 | 5.1591 | [7 empty] | -5.9768 | -0.5442 | 0.5172 | 6609.4785 | 0.8103 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.6245 | -31.2277 | 14.0115 | 4.391e+18 | 4.9542 | [6 empty] | 6.751 | 6.4726 | 20.7164 | [5 empty] | -5.9917 | -17.6953 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.7662 | 6.4475 | 20.7871 | [7 empty] | -5.9058 | -17.77 | 0.1139 | 4.391e+18 | 0.1618 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.3693 | -56.2574 | 20.6782 | 2.9273e+18 | 5.7956 | [6 empty] | 12.4148 | 8.8729 | 48.9745 | [5 empty] | -6.5418 | -35.7734 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.4449 | 8.9091 | 48.9095 | [7 empty] | -6.5297 | -35.7559 | 0.0212 | 4.391e+18 | 0.0415 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.1558 | -80.2087 | 26.4257 | 2.9273e+18 | 6.6292 | [6 empty] | 20.8895 | 12.4646 | 91.2565 | [5 empty] | -7.5314 | -53.9137 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.9402 | 12.5222 | 90.1616 | [7 empty] | -7.2829 | -53.605 | 0.3962 | 2.9273e+18 | 0.222 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.354 | -103.0565 | 31.2606 | 4.391e+18 | 7.0635 | [6 empty] | 32.3434 | 17.3189 | 148.4029 | [5 empty] | -8.7515 | -71.9045 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.2596 | 17.3402 | 146.2096 | [7 empty] | -8.4813 | -71.4123 | 0.5614 | 2.9273e+18 | 0.2011 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.775 | -125.7566 | 36.2542 | 2.9273e+18 | 7.5022 | [6 empty] | 46.9136 | 23.4939 | 221.0968 | [5 empty] | -10.0854 | -89.6024 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.7604 | 23.4325 | 219.369 | [7 empty] | -9.9265 | -89.2689 | 0.3693 | 2.9273e+18 | 0.1019 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.2534 | -147.15 | 40.3177 | 4.391e+18 | 7.8164 | [6 empty] | 64.7163 | 31.0389 | 309.9183 | [5 empty] | -11.4725 | -106.9283 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.824 | 31.2019 | 307.5091 | [7 empty] | -11.1914 | -106.637 | 0.4049 | 2.9273e+18 | 0.1516 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.8422 | -167.4408 | 43.8164 | 4.391e+18 | 8.08 | [6 empty] | 85.6746 | 39.9213 | 414.4844 | [5 empty] | -12.8696 | -123.7253 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.4737 | 40.1584 | 408.1184 | [7 empty] | -12.4791 | -123.0041 | 0.8202 | 2.9273e+18 | 0.2178 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.4937 | 14.3551 | 18.4253 | 5103.4378 | 10.0607 | [6 empty] | 11.9614 | 20.6013 | 7.4525 | [5 empty] | -20.0772 | 14.9231 | 4084.0276 | [5 empty] | 11.7673 | 20.3129 | 7.5484 | [7 empty] | -20.0717 | 14.5416 | 0.3815 | 4119.945 | 0.3197 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -33.0254 | -16.0698 | 19.3872 | 23760.5792 | 8.9013 | [6 empty] | 15.0384 | 21.9054 | 22.8047 | [5 empty] | -18.8145 | -2.8822 | 7223.991 | [5 empty] | 14.9624 | 21.7491 | 22.9109 | [7 empty] | -18.7362 | -3.1608 | 0.2894 | 7314.1176 | 0.2465 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.5889 | -51.5092 | 27.5652 | 4.391e+18 | 6.7195 | [6 empty] | 20.7023 | 24.3058 | 51.0628 | [5 empty] | -17.4811 | -25.864 | 404251.4404 | [5 empty] | 20.4283 | 24.1066 | 50.0367 | [7 empty] | -17.4729 | -25.2841 | 0.58 | 156966.634 | 0.2765 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -24.181 | -82.0546 | 34.1933 | 2.9273e+18 | 5.5623 | [6 empty] | 29.1769 | 27.8975 | 93.3448 | [5 empty] | -16.5973 | -48.7129 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.8466 | 27.7431 | 92.7371 | [7 empty] | -16.8314 | -48.4963 | 0.3189 | 4.391e+18 | 0.2281 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.4594 | -107.8888 | 38.5853 | 4.391e+18 | 6.239 | [6 empty] | 40.6309 | 32.7518 | 150.4912 | [5 empty] | -16.256 | -69.8054 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.3321 | 32.6754 | 146.9196 | [7 empty] | -15.9258 | -68.5938 | 1.2557 | 4.391e+18 | 0.2532 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.7762 | -131.5955 | 42.7067 | 4.391e+18 | 7.1285 | [6 empty] | 55.201 | 38.9268 | 223.1851 | [5 empty] | -16.3615 | -89.2334 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.9944 | 38.961 | 221.8201 | [7 empty] | -16.4269 | -88.8626 | 0.3765 | 4.391e+18 | 0.1101 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.7981 | -153.0867 | 45.9349 | 2.9273e+18 | 7.7138 | [6 empty] | 73.0037 | 46.4718 | 312.0066 | [5 empty] | -16.7924 | -107.4254 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.0142 | 46.569 | 308.8853 | [7 empty] | -16.4465 | -106.8031 | 0.7119 | 4.391e+18 | 0.186 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.4217 | -173.1329 | 48.7857 | 2.9273e+18 | 8.1437 | [6 empty] | 93.9621 | 55.3542 | 416.5727 | [5 empty] | -17.4451 | -124.6017 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.0182 | 55.5966 | 410.6519 | [7 empty] | -16.8885 | -123.6552 | 1.098 | 2.9273e+18 | 0.2694 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -63.1426 | 34.3256 | 30.6143 | 4310.4469 | 11.1605 | [6 empty] | 27.2157 | 49.008 | 11.2964 | [5 empty] | -32.8567 | 29.8539 | 3727.6205 | [5 empty] | 27.1397 | 48.7109 | 10.8816 | [7 empty] | -32.4816 | 30.0668 | 0.4313 | 3703.3245 | 0.3092 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -58.3438 | 9.6337 | 27.4263 | 6456.5275 | 11.591 | [6 empty] | 30.2928 | 50.3121 | 26.6486 | [5 empty] | -31.7289 | 16.2552 | 4650.0983 | [5 empty] | 29.8766 | 50.2596 | 26.9708 | [7 empty] | -32.5794 | 16.062 | 0.8722 | 4696.7414 | 0.4347 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.5972 | -26.5942 | 30.8105 | 27953.8669 | 10.6909 | [6 empty] | 35.9566 | 52.7125 | 54.9067 | [5 empty] | -30.1082 | -4.5146 | 7247.6778 | [5 empty] | 35.9143 | 52.9267 | 54.7979 | [7 empty] | -30.4425 | -4.255 | 0.4233 | 7214.7316 | 0.2666 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.3717 | -63.2887 | 38.6296 | 4.391e+18 | 8.9659 | [6 empty] | 44.4313 | 56.3042 | 97.1887 | [5 empty] | -28.423 | -28.5757 | 19062.4264 | [5 empty] | 44.6125 | 56.4491 | 96.5664 | [7 empty] | -28.19 | -28.1606 | 0.4761 | 18291.9003 | 0.151 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.648 | -95.8511 | 45.0527 | 4.391e+18 | 6.8791 | [6 empty] | 55.8852 | 61.1585 | 154.3351 | [5 empty] | -26.9872 | -52.9194 | 4.391e+18 | [5 empty] | 56.0579 | 61.3832 | 153.8742 | [7 empty] | -26.9093 | -52.5913 | 0.3372 | 4.391e+18 | 0.0815 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -37.2447 | -125.0942 | 50.3354 | 2.9273e+18 | 6.5577 | [6 empty] | 70.4554 | 67.3335 | 227.029 | [5 empty] | -25.9365 | -76.0455 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.3681 | 67.8621 | 221.821 | [7 empty] | -25.7604 | -74.0774 | 1.976 | 4.391e+18 | 0.2519 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -35.0922 | -150.326 | 53.6999 | 4.391e+18 | 7.1353 | [6 empty] | 88.258 | 74.8785 | 315.8505 | [5 empty] | -25.2825 | -97.5297 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.6274 | 75.3953 | 314.6727 | [7 empty] | -25.1755 | -97.0105 | 0.5301 | 2.9273e+18 | 0.1417 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -34.15 | -172.5752 | 56.0194 | 4.391e+18 | 7.9345 | [6 empty] | 109.2164 | 83.7609 | 420.4166 | [5 empty] | -24.9804 | -117.3114 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.1693 | 84.1371 | 414.3088 | [7 empty] | -24.6001 | -115.9762 | 1.3884 | 4.391e+18 | 0.2133 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -85.3958 | 51.2636 | 41.7448 | 4091.2645 | 11.9178 | [6 empty] | 50.0404 | 91.5123 | 17.048 | [5 empty] | -44.5024 | 42.8757 | 3618.8673 | [5 empty] | 49.2298 | 90.4709 | 16.3532 | [7 empty] | -44.5768 | 43.0606 | 0.1994 | 3608.7869 | 0.2823 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -81.6242 | 32.1362 | 38.0214 | 4994.7794 | 12.5444 | [6 empty] | 53.1175 | 92.8164 | 32.4002 | [5 empty] | -43.6056 | 32.5975 | 4059.9129 | [5 empty] | 53.0599 | 92.4806 | 32.2864 | [7 empty] | -43.3294 | 32.5136 | 0.2887 | 4056.9139 | 0.1123 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -75.4134 | 0.5121 | 36.521 | 7960.3682 | 13.229 | [6 empty] | 58.7813 | 95.2168 | 60.6583 | [5 empty] | -42.1664 | 15.6255 | 5069.7676 | [5 empty] | 58.6502 | 94.8791 | 60.1782 | [7 empty] | -41.9473 | 15.7374 | 0.246 | 5054.9864 | 0.1305 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -68.5074 | -35.9725 | 41.0644 | 29755.3825 | 12.1312 | [6 empty] | 67.256 | 98.8085 | 102.9403 | [5 empty] | -40.4181 | -6.0179 | 7255.5662 | [5 empty] | 66.9392 | 98.5931 | 102.07 | [7 empty] | -40.5061 | -5.6704 | 0.3585 | 7212.3978 | 0.2136 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -62.1966 | -71.71 | 47.8957 | 4.391e+18 | 10.4958 | [6 empty] | 78.7099 | 103.6628 | 160.0867 | [5 empty] | -38.6165 | -30.021 | 13437.6838 | [5 empty] | 78.4757 | 103.678 | 156.0358 | [7 empty] | -38.3523 | -28.3435 | 1.6982 | 12580.0841 | 0.6125 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.7649 | -105.7049 | 54.876 | 4.391e+18 | 8.6437 | [6 empty] | 93.2801 | 109.8378 | 232.7806 | [5 empty] | -36.9596 | -54.5275 | 3.2018e+17 | [5 empty] | 93.1797 | 109.8315 | 229.2855 | [7 empty] | -36.625 | -53.3688 | 1.206 | 227165.9943 | 0.2199 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.6121 | -135.5864 | 59.6924 | 4.391e+18 | 7.4782 | [6 empty] | 111.0827 | 117.3828 | 321.6021 | [5 empty] | -35.5622 | -78.3808 | 4.391e+18 | [5 empty] | 110.8324 | 117.6604 | 317.5116 | [7 empty] | -35.525 | -77.1163 | 1.265 | 4.391e+18 | 0.1714 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.9506 | -161.5448 | 62.6307 | 4.391e+18 | 7.4169 | [6 empty] | 132.0411 | 126.2652 | 426.1682 | [5 empty] | -34.4759 | -100.8559 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.2407 | 126.404 | 422.9503 | [7 empty] | -34.8877 | -100.0278 | 0.9249 | 4.391e+18 | 0.3103 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -106.13 | 66.3988 | 52.1183 | 3999.4299 | 12.3167 | [6 empty] | 80.8892 | 148.9591 | 24.8215 | [5 empty] | -55.3491 | 54.6681 | 3572.1821 | [5 empty] | 80.6168 | 148.1702 | 24.7724 | [7 empty] | -55.0448 | 54.4734 | 0.3612 | 3571.6256 | 0.14 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -103.083 | 51.2832 | 48.6698 | 4501.6256 | 12.9019 | [6 empty] | 83.9663 | 150.2632 | 40.1737 | [5 empty] | -54.6333 | 46.6594 | 3829.9353 | [5 empty] | 83.5356 | 149.8803 | 39.5602 | [7 empty] | -54.7668 | 46.9044 | 0.279 | 3822.6041 | 0.1246 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.7388 | 24.7338 | 45.0621 | 5822.7488 | 13.7019 | [6 empty] | 89.6301 | 152.6636 | 68.4318 | [5 empty] | -53.4239 | 32.9061 | 4372.5743 | [5 empty] | 88.9706 | 152.335 | 68.3972 | [7 empty] | -53.9181 | 32.8961 | 0.4943 | 4382.2813 | 0.1687 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -91.1621 | -8.506 | 45.5036 | 9269.937 | 14.2252 | [6 empty] | 98.1048 | 156.2553 | 110.7138 | [5 empty] | -51.8395 | 14.392 | 5379.1002 | [5 empty] | 97.8641 | 156.4924 | 109.6049 | [7 empty] | -52.1385 | 14.9923 | 0.6707 | 5346.0468 | 0.2879 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -84.4548 | -43.7639 | 50.0427 | 28839.001 | 12.7832 | [6 empty] | 109.5587 | 161.1096 | 167.8602 | [5 empty] | -50.0457 | -7.4282 | 7259.0594 | [5 empty] | 109.2434 | 161.3683 | 166.0822 | [7 empty] | -50.3375 | -6.6192 | 0.86 | 7174.4845 | 0.4466 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -77.9992 | -79.5531 | 56.9093 | 4.391e+18 | 11.2574 | [6 empty] | 124.1289 | 167.2846 | 240.5541 | [5 empty] | -48.2073 | -31.0649 | 11457.2761 | [5 empty] | 124.4513 | 167.8326 | 240.044 | [7 empty] | -48.2147 | -30.6885 | 0.3764 | 11327.1339 | 0.1589 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -72.4776 | -112.5451 | 62.8977 | 4.391e+18 | 9.6428 | [6 empty] | 141.9316 | 174.8296 | 329.3756 | [5 empty] | -46.4577 | -55.2819 | 30808.1432 | [5 empty] | 141.8754 | 174.9652 | 329.1002 | [7 empty] | -46.5582 | -55.142 | 0.1722 | 30482.9144 | 0.0756 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -68.3337 | -141.8581 | 67.0615 | 4.391e+18 | 8.2844 | [6 empty] | 162.8899 | 183.712 | 433.9417 | [5 empty] | -44.8978 | -79.0249 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.8434 | 184.2102 | 426.8173 | [7 empty] | -44.5648 | -77.1733 | 1.8813 | 4.391e+18 | 0.2464 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -125.6692 | 80.2844 | 61.8296 | 3952.9221 | 12.5804 | [6 empty] | 120.1309 | 222.0351 | 34.7099 | [5 empty] | -65.6021 | 65.6269 | 3548.1022 | [5 empty] | 120.2751 | 221.188 | 34.3842 | [7 empty] | -64.8971 | 65.5205 | 0.7129 | 3540.4011 | 0.2001 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -123.1865 | 68.0614 | 58.8403 | 4272.7311 | 13.1023 | [6 empty] | 123.208 | 223.3392 | 50.0621 | [5 empty] | -65.0188 | 59.1901 | 3716.6064 | [5 empty] | 123.3455 | 222.9834 | 50.0549 | [7 empty] | -64.6668 | 59.0762 | 0.37 | 3714.5293 | 0.088 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -118.6323 | 45.7851 | 54.6673 | 5035.3335 | 13.8414 | [6 empty] | 128.8718 | 225.7396 | 78.3203 | [5 empty] | -64.0056 | 47.8925 | 4055.8959 | [5 empty] | 128.7496 | 225.4891 | 78.6195 | [7 empty] | -63.9953 | 47.7185 | 0.1744 | 4061.3446 | 0.072 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -112.6981 | 16.4737 | 52.4854 | 6617.2764 | 14.6424 | [6 empty] | 137.3465 | 229.3313 | 120.6023 | [5 empty] | -62.6216 | 32.192 | 4642.6623 | [5 empty] | 137.7886 | 229.3479 | 117.8531 | [7 empty] | -61.9782 | 33.1322 | 1.1393 | 4590.3951 | 0.4856 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -106.1906 | -16.409 | 53.9207 | 10284.2898 | 14.8083 | [6 empty] | 148.8004 | 234.1856 | 177.7487 | [5 empty] | -60.9679 | 12.9569 | 5613.857 | [5 empty] | 149.1153 | 234.2842 | 178.2538 | [7 empty] | -60.8078 | 12.7917 | 0.2301 | 5620.2847 | 0.0824 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -99.4593 | -51.639 | 58.837 | 29060.6136 | 13.3776 | [6 empty] | 163.3706 | 240.3606 | 250.4426 | [5 empty] | -59.1629 | -8.7672 | 7260.8874 | [5 empty] | 163.0818 | 240.7802 | 248.3614 | [7 empty] | -59.4324 | -7.9843 | 0.828 | 7190.4816 | 0.3958 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -93.248 | -85.6023 | 64.5663 | 2.1955e+18 | 11.713 | [6 empty] | 181.1732 | 247.9056 | 339.264 | [5 empty] | -57.3199 | -31.9555 | 10440.5402 | [5 empty] | 180.9452 | 248.1488 | 333.3922 | [7 empty] | -57.1195 | -30.3347 | 1.6332 | 10095.0672 | 0.5532 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -88.014 | -117.1624 | 69.6441 | 4.391e+18 | 10.3692 | [6 empty] | 202.1316 | 256.788 | 443.8302 | [5 empty] | -55.5473 | -55.549 | 19239.7988 | [5 empty] | 202.2232 | 257.1793 | 436.895 | [7 empty] | -55.1266 | -53.8486 | 1.7516 | 17879.0627 | 0.3916 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -144.1002 | 93.1783 | 70.8302 | 3926.1013 | 12.7621 | [6 empty] | 168.0786 | 311.3235 | 46.7922 | [5 empty] | -75.3904 | 75.977 | 3534.1486 | [5 empty] | 170.1808 | 312.6632 | 46.5042 | [7 empty] | -74.3936 | 76.1183 | 1.0068 | 3521.3207 | 0.3083 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -142.006 | 83.029 | 68.2302 | 4148.1127 | 13.2148 | [6 empty] | 171.1557 | 312.6276 | 62.1444 | [5 empty] | -74.9049 | 70.6671 | 3652.5385 | [5 empty] | 173.1906 | 313.8351 | 61.6392 | [7 empty] | -73.89 | 70.8734 | 1.0357 | 3637.1271 | 0.3252 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -138.0891 | 64.1297 | 64.1073 | 4649.3053 | 13.8865 | [6 empty] | 176.8195 | 315.028 | 90.4025 | [5 empty] | -74.0477 | 61.2238 | 3884.7704 | [5 empty] | 178.1078 | 315.5062 | 89.8783 | [7 empty] | -73.2611 | 61.3654 | 0.7992 | 3871.5922 | 0.2366 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -132.8029 | 38.4425 | 60.6877 | 5588.3008 | 14.6479 | [6 empty] | 185.2942 | 318.6197 | 132.6845 | [5 empty] | -72.8467 | 47.8367 | 4270.2044 | [5 empty] | 185.3495 | 318.6245 | 131.9713 | [7 empty] | -72.7515 | 48.0514 | 0.2349 | 4261.8784 | 0.0927 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -126.7642 | 8.5282 | 59.7912 | 7328.5683 | 15.3279 | [6 empty] | 196.7481 | 323.474 | 189.8309 | [5 empty] | -71.3632 | 31.0162 | 4872.0489 | [5 empty] | 197.6808 | 323.7781 | 187.0735 | [7 empty] | -70.6318 | 31.7966 | 1.0695 | 4827.6335 | 0.4086 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -120.1661 | -24.8622 | 62.1985 | 11332.5333 | 15.3672 | [6 empty] | 211.3183 | 329.649 | 262.5248 | [5 empty] | -69.6777 | 11.4638 | 5797.3554 | [5 empty] | 211.5397 | 329.7845 | 260.9979 | [7 empty] | -69.476 | 11.883 | 0.4652 | 5768.9275 | 0.1925 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -113.7376 | -58.3387 | 66.5963 | 28177.0837 | 13.7216 | [6 empty] | 229.1209 | 337.194 | 351.3463 | [5 empty] | -67.8773 | -10.049 | 7261.9548 | [5 empty] | 231.2799 | 339.6236 | 346.7638 | [7 empty] | -67.2375 | -8.4277 | 1.743 | 7095.3873 | 0.6827 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.8897 | -90.5471 | 71.4683 | 2.1955e+18 | 12.0319 | [6 empty] | 250.0793 | 346.0764 | 455.9124 | [5 empty] | -66.0584 | -32.6001 | 9793.5307 | [5 empty] | 250.8142 | 348.313 | 448.4273 | [7 empty] | -66.0407 | -30.3875 | 2.2127 | 9431.3994 | 0.7834 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -161.8638 | 105.5131 | 79.6195 | 3908.4297 | 12.9431 | [6 empty] | 224.5256 | 416.4393 | 61.0161 | [5 empty] | -84.7282 | 85.7808 | 3525.4362 | [5 empty] | 225.3971 | 417.0364 | 61.2007 | [7 empty] | -84.4186 | 85.748 | 0.3114 | 3523.484 | 0.0707 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -160.0646 | 96.9459 | 77.3473 | 4070.5276 | 13.3253 | [6 empty] | 227.6026 | 417.7434 | 76.3683 | [5 empty] | -84.3161 | 81.301 | 3613.1205 | [5 empty] | 228.5636 | 418.1656 | 76.2672 | [7 empty] | -83.8571 | 81.3147 | 0.4592 | 3608.4752 | 0.1128 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -156.663 | 80.7386 | 73.4633 | 4424.7781 | 13.9221 | [6 empty] | 233.2665 | 420.1438 | 104.6265 | [5 empty] | -83.5808 | 73.2662 | 3782.332 | [5 empty] | 234.3621 | 420.751 | 105.0489 | [7 empty] | -83.1569 | 73.1628 | 0.4363 | 3780.57 | 0.0905 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -152.0179 | 58.2919 | 69.569 | 5048.4368 | 14.5995 | [6 empty] | 241.7411 | 423.7355 | 146.9085 | [5 empty] | -82.5337 | 61.727 | 4055.8986 | [5 empty] | 243.2473 | 424.9804 | 145.1255 | [7 empty] | -81.9782 | 62.3155 | 0.8093 | 4034.7849 | 0.2954 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -146.4742 | 31.2906 | 67.1217 | 6096.9235 | 15.2986 | [6 empty] | 253.1951 | 428.5898 | 204.0549 | [5 empty] | -81.212 | 46.9804 | 4468.0853 | [5 empty] | 253.6672 | 428.9682 | 203.7138 | [7 empty] | -81.0539 | 47.1068 | 0.2025 | 4462.1404 | 0.0714 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -140.2344 | 0.3192 | 67.224 | 8019.1127 | 15.9534 | [6 empty] | 267.7652 | 434.7648 | 276.7488 | [5 empty] | -79.6701 | 29.4916 | 5071.3155 | [5 empty] | 270.8815 | 436.6857 | 272.3027 | [7 empty] | -78.3072 | 30.7222 | 1.8362 | 5001.4058 | 0.6474 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -133.8699 | -31.7453 | 69.6587 | 12032.8224 | 15.592 | [6 empty] | 285.5679 | 442.3098 | 365.5702 | [5 empty] | -77.9719 | 9.8209 | 5951.7306 | [5 empty] | 286.7165 | 442.8338 | 364.7023 | [7 empty] | -77.4712 | 10.0494 | 0.5504 | 5929.0836 | 0.1567 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -127.7105 | -63.7298 | 73.52 | 26329.0446 | 13.9021 | [6 empty] | 306.5263 | 451.1922 | 470.1364 | [5 empty] | -76.1975 | -11.2741 | 7262.6244 | [5 empty] | 308.0004 | 452.2802 | 463.7418 | [7 empty] | -75.4215 | -9.8303 | 1.6391 | 7127.8557 | 0.5559 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.2192 | -9.3948 | 5.0873 | 6.4036e+17 | 7.4477 | [6 empty] | 3.9791 | 2.2071 | 4.8664 | [5 empty] | 4.4143 | -4.6385 | 13704.3733 | [5 empty] | 4.0428 | 2.2634 | 5.0435 | [7 empty] | 4.3642 | -4.797 | 0.1663 | 14466.4096 | 0.2458 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.4414 | -27.3313 | 11.3119 | 2.9273e+18 | 6.3708 | [6 empty] | 7.0562 | 3.5112 | 20.2186 | [5 empty] | 1.7995 | -16.0377 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.1246 | 3.5369 | 20.5087 | [7 empty] | 1.791 | -16.2235 | 0.1859 | 2.9273e+18 | 0.1188 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9501 | -51.6207 | 19.2075 | 2.9273e+18 | 6.5355 | [6 empty] | 12.72 | 5.9116 | 48.4767 | [5 empty] | -0.3576 | -32.4223 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.8743 | 6.0164 | 48.3728 | [7 empty] | -0.2049 | -32.6351 | 0.2619 | 2.9273e+18 | 0.1613 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.816 | -76.4801 | 25.4143 | 4.391e+18 | 6.916 | [6 empty] | 21.1946 | 9.5033 | 90.7587 | [5 empty] | -2.5737 | -51.0962 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.0718 | 9.4355 | 89.3459 | [7 empty] | -2.3361 | -50.6498 | 0.5057 | 2.9273e+18 | 0.2065 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2753 | -100.1759 | 30.4646 | 2.9273e+18 | 7.1897 | [6 empty] | 32.6486 | 14.3576 | 147.9051 | [5 empty] | -4.7104 | -69.7516 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.5409 | 14.3457 | 145.1465 | [7 empty] | -4.3065 | -69.2096 | 0.676 | 4.391e+18 | 0.2708 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.6334 | -123.4117 | 35.4747 | 2.9273e+18 | 7.55 | [6 empty] | 47.2188 | 20.5326 | 220.599 | [5 empty] | -6.7267 | -87.9883 | 4.391e+18 | [5 empty] | 47.1526 | 20.4707 | 218.2903 | [7 empty] | -6.3723 | -87.5851 | 0.5368 | 2.9273e+18 | 0.2045 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.7236 | -145.202 | 39.5446 | 2.9273e+18 | 7.8353 | [6 empty] | 65.0214 | 28.0776 | 309.4205 | [5 empty] | -8.6302 | -105.7128 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.3101 | 28.2013 | 305.1537 | [7 empty] | -7.8911 | -105.2264 | 0.8848 | 4.391e+18 | 0.357 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.726 | -165.7521 | 43.0164 | 4.391e+18 | 8.0843 | [6 empty] | 85.9798 | 36.96 | 413.9866 | [5 empty] | -10.4237 | -122.7973 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.3855 | 36.7126 | 406.5489 | [7 empty] | -9.8617 | -121.8533 | 1.0987 | 2.9273e+18 | 0.2754 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.7719 | 8.5411 | 1.9909 | 3036.1671 | 2.7294 | [6 empty] | 5.4285 | 6.1375 | 1.1766 | [5 empty] | 0.7139 | 7.2159 | 1874.6268 | [5 empty] | 5.5095 | 6.1971 | 1.5324 | [7 empty] | 0.5813 | 6.5796 | 0.6499 | 3050.7311 | 0.6708 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2717 | -32.077 | 14.667 | 4.391e+18 | 6.231 | [6 empty] | 9.3616 | 7.8044 | 20.7995 | [5 empty] | -1.6321 | -17.5019 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.2357 | 7.7295 | 20.5599 | [7 empty] | -1.7101 | -17.3218 | 0.1963 | 2.9273e+18 | 0.1448 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.4572 | -58.2914 | 22.1305 | 2.9273e+18 | 6.5612 | [6 empty] | 15.0254 | 10.2048 | 49.0576 | [5 empty] | -3.4093 | -36.2558 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.9782 | 10.1881 | 49.0419 | [7 empty] | -3.4773 | -36.2428 | 0.0692 | 4.391e+18 | 0.0655 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3852 | -82.3502 | 27.8264 | 2.9273e+18 | 6.9679 | [6 empty] | 23.5 | 13.7964 | 91.3396 | [5 empty] | -5.1471 | -54.614 | 4.391e+18 | [5 empty] | 23.5539 | 13.8385 | 90.1964 | [7 empty] | -4.8295 | -54.2455 | 0.4865 | 2.9273e+18 | 0.2524 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.1515 | -104.9384 | 32.4356 | 4.391e+18 | 7.2539 | [6 empty] | 34.954 | 18.6507 | 148.486 | [5 empty] | -6.847 | -72.5847 | 4.391e+18 | [5 empty] | 34.6425 | 18.4785 | 145.5496 | [7 empty] | -6.4825 | -71.8157 | 0.851 | 2.9273e+18 | 0.2692 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -11.0083 | -127.2535 | 37.1477 | 2.9273e+18 | 7.6166 | [6 empty] | 49.5242 | 24.8257 | 221.1799 | [5 empty] | -8.5117 | -90.1898 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.7509 | 24.9451 | 220.3716 | [7 empty] | -8.2445 | -90.0862 | 0.2865 | 4.391e+18 | 0.1513 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.7427 | -148.3522 | 41.0194 | 4.391e+18 | 7.8998 | [6 empty] | 67.3268 | 32.3707 | 310.0014 | [5 empty] | -10.14 | -107.4155 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.5121 | 32.6359 | 306.5561 | [7 empty] | -9.7169 | -106.9718 | 0.6131 | 2.9273e+18 | 0.2247 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.504 | -168.3697 | 44.3321 | 4.391e+18 | 8.1451 | [6 empty] | 88.2852 | 41.2531 | 414.5675 | [5 empty] | -11.7194 | -124.1251 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.0266 | 41.4178 | 406.9932 | [7 empty] | -11.1632 | -123.2071 | 1.0732 | 4.391e+18 | 0.2656 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.4929 | 25.8018 | 16.1339 | 3640.1995 | 7.5138 | [6 empty] | 13.7159 | 21.5704 | 3.265 | [5 empty] | -15.0813 | 21.0284 | 3346.0841 | [5 empty] | 13.6219 | 21.2712 | 3.2079 | [7 empty] | -14.641 | 20.8328 | 0.4818 | 3335.4437 | 0.2561 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.447 | 14.4292 | 14.5701 | 4642.4026 | 8.5652 | [6 empty] | 14.5719 | 21.9332 | 7.5356 | [5 empty] | -14.8964 | 15.1836 | 3844.1056 | [5 empty] | 14.5699 | 21.6769 | 7.3352 | [7 empty] | -14.2245 | 15.1575 | 0.6724 | 3810.8888 | 0.4462 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.7225 | -15.5099 | 17.4421 | 14963.3628 | 8.8064 | [6 empty] | 17.649 | 23.2373 | 22.8878 | [5 empty] | -14.4153 | -2.2293 | 6530.5892 | [5 empty] | 17.4231 | 22.9503 | 23.4866 | [7 empty] | -14.6409 | -3.1112 | 0.9103 | 6792.7099 | 0.7156 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.6484 | -51.1889 | 27.5229 | 4.391e+18 | 6.5158 | [6 empty] | 23.3128 | 25.6377 | 51.146 | [5 empty] | -13.9867 | -25.0645 | 38449.0693 | [5 empty] | 23.0849 | 25.612 | 50.8019 | [7 empty] | -14.3499 | -24.7922 | 0.4539 | 37204.1792 | 0.4253 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.6853 | -82.1454 | 34.7879 | 2.9273e+18 | 6.07 | [6 empty] | 31.7875 | 29.2293 | 93.428 | [5 empty] | -13.8638 | -48.0329 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.7441 | 29.1408 | 92.1713 | [7 empty] | -13.5156 | -47.4854 | 0.6489 | 4.391e+18 | 0.2729 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.7809 | -108.1821 | 39.2662 | 4.391e+18 | 6.6541 | [6 empty] | 43.2414 | 34.0836 | 150.5744 | [5 empty] | -14.089 | -69.3306 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.0066 | 34.1497 | 146.2751 | [7 empty] | -13.666 | -67.7637 | 1.623 | 4.391e+18 | 0.3514 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.7173 | -131.9868 | 43.3486 | 2.9273e+18 | 7.3655 | [6 empty] | 57.8116 | 40.2586 | 223.2683 | [5 empty] | -14.6034 | -88.9409 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 57.4624 | 40.2465 | 219.2034 | [7 empty] | -14.3473 | -87.8806 | 1.0908 | 4.391e+18 | 0.2032 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -20.0882 | -153.4794 | 46.4592 | 4.391e+18 | 7.8539 | [6 empty] | 75.6142 | 47.8036 | 312.0897 | [5 empty] | -15.3323 | -107.2642 | 4.391e+18 | [5 empty] | 75.8579 | 48.0294 | 306.9263 | [7 empty] | -14.5697 | -106.2072 | 1.3033 | 2.9273e+18 | 0.4032 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.9337 | -173.4015 | 49.1036 | 2.9273e+18 | 8.2259 | [6 empty] | 96.5726 | 56.686 | 416.6559 | [5 empty] | -16.2055 | -124.526 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.7089 | 56.9599 | 409.5336 | [7 empty] | -15.4471 | -123.3706 | 1.3821 | 2.9273e+18 | 0.359 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -57.4536 | 41.9327 | 29.125 | 3766.5156 | 9.6406 | [6 empty] | 28.9703 | 49.9771 | 7.1089 | [5 empty] | -29.4439 | 33.9502 | 3434.4785 | [5 empty] | 29.3291 | 49.8694 | 6.8264 | [7 empty] | -28.4153 | 34.0373 | 1.0323 | 3403.6604 | 0.5477 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.5185 | 34.036 | 27.6545 | 4163.6364 | 10.2933 | [6 empty] | 29.8262 | 50.3398 | 11.3795 | [5 empty] | -29.1793 | 29.8719 | 3639.3975 | [5 empty] | 29.9107 | 50.1851 | 11.3712 | [7 empty] | -28.761 | 29.7479 | 0.4363 | 3633.7735 | 0.1684 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -52.2097 | 9.5242 | 24.8663 | 6148.2021 | 11.1522 | [6 empty] | 32.9033 | 51.6439 | 26.7317 | [5 empty] | -28.3354 | 16.4777 | 4518.6626 | [5 empty] | 32.8329 | 51.56 | 26.7883 | [7 empty] | -28.3706 | 16.387 | 0.0973 | 4527.0036 | 0.0668 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.8084 | -26.602 | 29.9147 | 22125.9395 | 10.9134 | [6 empty] | 38.5671 | 54.0443 | 54.9899 | [5 empty] | -27.1277 | -4.073 | 6933.7524 | [5 empty] | 38.8733 | 54.4684 | 53.7578 | [7 empty] | -26.8668 | -2.9657 | 1.1376 | 6717.8141 | 0.7031 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.6709 | -63.2569 | 38.6243 | 4.391e+18 | 8.9149 | [6 empty] | 47.0418 | 57.636 | 97.2719 | [5 empty] | -25.8862 | -28.0052 | 16661.3495 | [5 empty] | 47.2304 | 57.8568 | 95.9998 | [7 empty] | -25.605 | -27.1888 | 0.8634 | 15665.5112 | 0.292 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.683 | -95.7385 | 45.2651 | 4.391e+18 | 6.8623 | [6 empty] | 58.4958 | 62.4903 | 154.4183 | [5 empty] | -24.8567 | -52.3286 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.6835 | 62.7745 | 153.9138 | [7 empty] | -24.8119 | -51.9423 | 0.3889 | 4.391e+18 | 0.0944 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.9372 | -124.9632 | 50.6188 | 4.391e+18 | 6.7442 | [6 empty] | 73.0659 | 68.6653 | 227.1122 | [5 empty] | -24.1478 | -75.5077 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.1878 | 69.0822 | 222.7725 | [7 empty] | -23.7424 | -73.9019 | 1.6562 | 4.391e+18 | 0.263 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -33.1926 | -150.1709 | 53.924 | 2.9273e+18 | 7.3247 | [6 empty] | 90.8686 | 76.2103 | 315.9336 | [5 empty] | -23.7701 | -97.0765 | 4.391e+18 | [5 empty] | 91.4633 | 76.9264 | 314.8352 | [7 empty] | -23.6057 | -96.489 | 0.6101 | 4.391e+18 | 0.1945 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.512 | -172.4309 | 56.182 | 2.9273e+18 | 8.0634 | [6 empty] | 111.827 | 85.0927 | 420.4998 | [5 empty] | -23.6864 | -116.9464 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.7001 | 85.5839 | 412.153 | [7 empty] | -23.1894 | -115.1106 | 1.902 | 4.391e+18 | 0.2886 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -81.1208 | 56.6553 | 40.5696 | 3810.0948 | 10.8982 | [6 empty] | 51.795 | 92.4813 | 12.8604 | [5 empty] | -42.0256 | 45.8173 | 3464.6889 | [5 empty] | 52.177 | 91.7554 | 12.3512 | [7 empty] | -40.5447 | 45.758 | 1.4821 | 3436.0881 | 0.5962 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -80.4202 | 50.9251 | 39.4625 | 4018.7159 | 11.405 | [6 empty] | 52.651 | 92.8441 | 17.1311 | [5 empty] | -41.7954 | 42.8373 | 3573.6256 | [5 empty] | 52.9251 | 92.082 | 16.5046 | [7 empty] | -40.4395 | 42.8517 | 1.356 | 3543.8048 | 0.5634 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.7384 | 31.7919 | 35.7296 | 4896.3956 | 12.1343 | [6 empty] | 55.728 | 94.1482 | 32.4833 | [5 empty] | -41.0193 | 32.6561 | 4004.5078 | [5 empty] | 55.4684 | 93.5503 | 32.6604 | [7 empty] | -40.8241 | 32.2981 | 0.4077 | 4015.7462 | 0.2035 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -71.2341 | 0.138 | 35.1513 | 7758.2409 | 13.2936 | [6 empty] | 61.3919 | 96.5486 | 60.7414 | [5 empty] | -39.7739 | 15.8182 | 4985.6873 | [5 empty] | 61.6932 | 96.4902 | 58.9525 | [7 empty] | -39.0012 | 16.7448 | 1.2066 | 4896.9139 | 0.6387 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -65.0211 | -36.2357 | 40.6021 | 26362.2881 | 12.3605 | [6 empty] | 69.8665 | 100.1403 | 103.0234 | [5 empty] | -38.2625 | -5.6988 | 7082.9186 | [5 empty] | 69.5577 | 99.7379 | 103.309 | [7 empty] | -38.3354 | -6.0221 | 0.3315 | 7136.8317 | 0.1942 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -59.2454 | -71.7709 | 47.8018 | 4.391e+18 | 10.5726 | [6 empty] | 81.3205 | 104.9946 | 160.1698 | [5 empty] | -36.7092 | -29.6148 | 12788.5025 | [5 empty] | 81.1499 | 105.0625 | 160.1683 | [7 empty] | -36.9644 | -29.5514 | 0.263 | 12795.2569 | 0.1355 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -54.3756 | -105.5895 | 54.9296 | 4.391e+18 | 8.5224 | [6 empty] | 95.8906 | 111.1696 | 232.8637 | [5 empty] | -35.2887 | -54.0827 | 201941.7969 | [5 empty] | 95.1613 | 110.6888 | 230.8716 | [7 empty] | -35.4238 | -53.6217 | 0.4804 | 162742.6497 | 0.1964 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.6074 | -135.3135 | 59.7019 | 4.391e+18 | 7.4603 | [6 empty] | 113.6933 | 118.7146 | 321.6852 | [5 empty] | -34.1032 | -77.9382 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.8506 | 118.9965 | 318.7207 | [7 empty] | -33.8172 | -77.0112 | 0.9701 | 4.391e+18 | 0.1388 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -48.2068 | -161.2459 | 62.6285 | 2.9273e+18 | 7.4392 | [6 empty] | 134.6517 | 127.597 | 426.2513 | [5 empty] | -33.199 | -100.4421 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.486 | 128.3379 | 419.5951 | [7 empty] | -33.113 | -98.6182 | 1.8259 | 4.391e+18 | 0.2214 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.8229 | 70.4733 | 51.1998 | 3829.6329 | 11.6062 | [6 empty] | 82.6438 | 149.9281 | 20.634 | [5 empty] | -53.454 | 56.9039 | 3478.203 | [5 empty] | 83.45 | 149.9523 | 19.9809 | [7 empty] | -52.409 | 57.1164 | 1.0664 | 3456.3193 | 0.4425 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -102.2401 | 66.0704 | 50.2973 | 3956.5547 | 11.9732 | [6 empty] | 83.4998 | 150.2909 | 24.9046 | [5 empty] | -53.264 | 54.6179 | 3544.9085 | [5 empty] | 83.7883 | 150.104 | 24.8603 | [7 empty] | -52.7607 | 54.5273 | 0.5114 | 3539.5036 | 0.1432 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -99.1845 | 50.9053 | 46.7703 | 4452.2134 | 12.5957 | [6 empty] | 86.5768 | 151.595 | 40.2568 | [5 empty] | -52.6074 | 46.6592 | 3799.1698 | [5 empty] | 87.0102 | 151.9048 | 40.0205 | [7 empty] | -52.311 | 46.8167 | 0.3356 | 3789.3943 | 0.154 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -94.2304 | 24.241 | 43.6176 | 5763.1517 | 13.6086 | [6 empty] | 92.2407 | 153.9954 | 68.515 | [5 empty] | -51.4979 | 32.9831 | 4333.3502 | [5 empty] | 92.1586 | 154.2405 | 68.8497 | [7 empty] | -51.818 | 32.936 | 0.3236 | 4342.0566 | 0.1176 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -88.0738 | -8.9607 | 44.7134 | 9129.6921 | 14.4076 | [6 empty] | 100.7153 | 157.5871 | 110.797 | [5 empty] | -50.0444 | 14.5563 | 5320.7146 | [5 empty] | 101.0454 | 158.3756 | 109.7327 | [7 empty] | -50.1423 | 15.2872 | 0.7375 | 5274.3738 | 0.3676 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.7049 | -44.0155 | 49.6567 | 26845.2495 | 12.9531 | [6 empty] | 112.1693 | 162.4414 | 167.9434 | [5 empty] | -48.3992 | -7.1845 | 7151.6617 | [5 empty] | 112.3465 | 162.7855 | 166.1736 | [7 empty] | -48.2627 | -6.404 | 0.7924 | 7055.207 | 0.3875 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.6909 | -79.5699 | 56.7613 | 4.391e+18 | 11.3382 | [6 empty] | 126.7395 | 168.6164 | 240.6373 | [5 empty] | -46.7149 | -30.7618 | 11169.4305 | [5 empty] | 127.5283 | 169.2999 | 239.33 | [7 empty] | -46.3061 | -30.123 | 0.7584 | 10931.0716 | 0.221 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -70.5028 | -112.2999 | 62.7238 | 4.391e+18 | 9.5743 | [6 empty] | 144.5421 | 176.1614 | 329.4587 | [5 empty] | -45.1149 | -54.9438 | 28336.47 | [5 empty] | 144.8796 | 176.8476 | 327.1706 | [7 empty] | -45.0235 | -54.0524 | 0.896 | 26287.7182 | 0.2318 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.5685 | -141.5931 | 66.9478 | 4.391e+18 | 8.207 | [6 empty] | 165.5005 | 185.0438 | 434.0249 | [5 empty] | -43.693 | -78.6747 | 4.391e+18 | [5 empty] | 165.4109 | 185.376 | 428.2728 | [7 empty] | -43.4204 | -77.2082 | 1.4916 | 4.391e+18 | 0.1868 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -123.1186 | 83.5737 | 61.2014 | 3839.8857 | 12.0835 | [6 empty] | 121.8855 | 223.0042 | 30.5224 | [5 empty] | -64.0932 | 67.3989 | 3485.3089 | [5 empty] | 122.5657 | 222.3353 | 29.6508 | [7 empty] | -62.9231 | 67.4983 | 1.1744 | 3466.8673 | 0.4009 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -122.5755 | 80.028 | 60.394 | 3924.4648 | 12.3476 | [6 empty] | 122.7415 | 223.367 | 34.7931 | [5 empty] | -63.9359 | 65.5769 | 3529.9836 | [5 empty] | 123.1825 | 222.6008 | 33.9971 | [7 empty] | -62.9467 | 65.6477 | 0.9917 | 3514.2014 | 0.3334 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -119.9992 | 67.7101 | 57.255 | 4242.3745 | 12.8757 | [6 empty] | 125.8185 | 224.671 | 50.1453 | [5 empty] | -63.3849 | 59.1683 | 3696.9954 | [5 empty] | 126.1623 | 224.2992 | 49.4443 | [7 empty] | -62.7575 | 59.3047 | 0.6421 | 3684.1 | 0.2271 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -115.6837 | 45.3125 | 53.3194 | 5005.1387 | 13.723 | [6 empty] | 131.4824 | 227.0714 | 78.4034 | [5 empty] | -62.4279 | 47.9167 | 4032.9516 | [5 empty] | 131.2553 | 226.7354 | 77.8851 | [7 empty] | -62.3797 | 48.0471 | 0.1389 | 4027.448 | 0.0716 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.9947 | 15.9717 | 51.5212 | 6576.493 | 14.6776 | [6 empty] | 139.957 | 230.6631 | 120.6854 | [5 empty] | -61.1204 | 32.2732 | 4613.1056 | [5 empty] | 139.5228 | 230.1474 | 119.7577 | [7 empty] | -61.1074 | 32.4936 | 0.2208 | 4603.027 | 0.106 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -103.7152 | -16.7634 | 53.3057 | 10162.8605 | 14.9702 | [6 empty] | 151.411 | 235.5174 | 177.8318 | [5 empty] | -59.5583 | 13.0973 | 5571.0521 | [5 empty] | 151.4358 | 235.426 | 177.5982 | [7 empty] | -59.464 | 13.1397 | 0.1033 | 5566.3752 | 0.0358 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -97.3037 | -51.7641 | 58.4959 | 27598.6042 | 13.4979 | [6 empty] | 165.9811 | 241.6924 | 250.5257 | [5 empty] | -57.8533 | -8.5734 | 7188.3581 | [5 empty] | 166.9497 | 242.6024 | 248.5722 | [7 empty] | -57.418 | -7.7791 | 0.9058 | 7091.8721 | 0.361 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -91.3528 | -85.5137 | 64.3088 | 2.1955e+18 | 11.7683 | [6 empty] | 183.7838 | 249.2374 | 339.3472 | [5 empty] | -56.1133 | -31.7196 | 10281.3938 | [5 empty] | 183.9318 | 249.4915 | 335.7234 | [7 empty] | -55.8311 | -30.7098 | 1.0485 | 10058.2749 | 0.3229 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -86.3165 | -116.8595 | 69.3361 | 4.391e+18 | 10.3393 | [6 empty] | 204.7422 | 258.1198 | 443.9133 | [5 empty] | -54.4411 | -55.2847 | 18627.3034 | [5 empty] | 204.8053 | 258.9908 | 435.9987 | [7 empty] | -54.1902 | -53.1909 | 2.1088 | 17123.9895 | 0.5324 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -142.0647 | 95.9109 | 70.3831 | 3845.7237 | 12.3961 | [6 empty] | 169.8332 | 312.2926 | 42.6046 | [5 empty] | -74.1523 | 77.4262 | 3489.4698 | [5 empty] | 170.4711 | 312.9297 | 42.1467 | [7 empty] | -73.9374 | 77.6443 | 0.3062 | 3483.0531 | 0.1457 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -141.5403 | 92.9581 | 69.6341 | 3905.8697 | 12.5905 | [6 empty] | 170.6891 | 312.6553 | 46.8753 | [5 empty] | -74.0202 | 75.9306 | 3521.2998 | [5 empty] | 171.6685 | 313.4067 | 46.5423 | [7 empty] | -73.6067 | 76.0917 | 0.4437 | 3513.9336 | 0.1662 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -139.3464 | 82.7149 | 66.8918 | 4127.4338 | 13.0435 | [6 empty] | 173.7662 | 313.9594 | 62.2275 | [5 empty] | -73.5539 | 70.6377 | 3638.9541 | [5 empty] | 174.724 | 314.5775 | 61.2239 | [7 empty] | -73.0401 | 71.0034 | 0.6306 | 3625.0011 | 0.2562 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -135.5982 | 63.6656 | 62.9152 | 4631.7702 | 13.7881 | [6 empty] | 179.43 | 316.3598 | 90.4856 | [5 empty] | -72.7305 | 61.2232 | 3869.6231 | [5 empty] | 179.6185 | 316.2325 | 90.3116 | [7 empty] | -72.5091 | 61.2297 | 0.2216 | 3866.5706 | 0.0592 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -130.4787 | 37.9173 | 59.7373 | 5570.5353 | 14.6366 | [6 empty] | 187.9047 | 319.9515 | 132.7676 | [5 empty] | -71.5769 | 47.8737 | 4252.1755 | [5 empty] | 189.4915 | 320.4919 | 131.4135 | [7 empty] | -70.5635 | 48.2599 | 1.0846 | 4226.0038 | 0.354 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -124.5783 | 8.1188 | 59.0775 | 7292.548 | 15.4022 | [6 empty] | 199.3587 | 324.8058 | 189.914 | [5 empty] | -70.1518 | 31.0953 | 4848.8818 | [5 empty] | 200.9029 | 325.1576 | 188.7458 | [7 empty] | -69.1352 | 31.3743 | 1.0542 | 4820.6855 | 0.3214 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -118.2129 | -25.0658 | 61.7364 | 11210.6611 | 15.5024 | [6 empty] | 213.9288 | 330.9808 | 262.6079 | [5 empty] | -68.5328 | 11.5849 | 5764.709 | [5 empty] | 214.4736 | 331.1463 | 261.012 | [7 empty] | -68.1213 | 12.0014 | 0.5854 | 5732.2951 | 0.2189 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.9729 | -58.311 | 66.2182 | 26978.2806 | 13.801 | [6 empty] | 231.7315 | 338.5258 | 351.4294 | [5 empty] | -66.8035 | -9.8901 | 7210.0254 | [5 empty] | 233.0587 | 340.4074 | 347.9629 | [7 empty] | -66.5352 | -8.6291 | 1.2892 | 7088.6848 | 0.542 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -106.2853 | -90.3597 | 71.119 | 1.0978e+18 | 12.0638 | [6 empty] | 252.6899 | 347.4082 | 455.9955 | [5 empty] | -65.0568 | -32.4105 | 9694.3235 | [5 empty] | 253.2255 | 349.407 | 451.0607 | [7 empty] | -65.234 | -30.8044 | 1.6158 | 9441.0347 | 0.6072 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -160.2092 | 107.8607 | 79.3155 | 3848.4262 | 12.6683 | [6 empty] | 226.2801 | 417.4084 | 56.8286 | [5 empty] | -83.6871 | 86.9965 | 3492.0844 | [5 empty] | 226.3587 | 417.5653 | 56.9885 | [7 empty] | -83.7135 | 86.9698 | 0.0376 | 3492.9928 | 0.0209 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -159.6928 | 105.3415 | 78.6022 | 3893.0585 | 12.8116 | [6 empty] | 227.1361 | 417.7711 | 61.0993 | [5 empty] | -83.5742 | 85.7386 | 3515.8648 | [5 empty] | 227.0765 | 417.7745 | 61.1964 | [7 empty] | -83.6219 | 85.7169 | 0.0524 | 3516.7704 | 0.0192 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -157.7662 | 96.6653 | 76.1641 | 4055.2194 | 13.1873 | [6 empty] | 230.2132 | 419.0752 | 76.4515 | [5 empty] | -83.1743 | 81.2697 | 3603.1462 | [5 empty] | 230.2684 | 418.9264 | 76.5605 | [7 empty] | -83.0823 | 81.2066 | 0.1116 | 3603.3985 | 0.0209 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -154.5078 | 80.3612 | 72.3968 | 4411.5687 | 13.8323 | [6 empty] | 235.877 | 421.4756 | 104.7096 | [5 empty] | -82.4607 | 73.2538 | 3771.5295 | [5 empty] | 238.8127 | 422.731 | 103.8908 | [7 empty] | -81.0415 | 73.4462 | 1.4322 | 3752.8479 | 0.383 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -149.9629 | 57.8015 | 68.6315 | 5037.5002 | 14.565 | [6 empty] | 244.3517 | 425.0673 | 146.9916 | [5 empty] | -81.4445 | 61.7401 | 4043.6387 | [5 empty] | 246.2786 | 426.3165 | 145.4131 | [7 empty] | -80.6422 | 62.2371 | 0.9437 | 4022.1282 | 0.3183 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -144.5393 | 30.9678 | 66.3494 | 6075.3188 | 15.3029 | [6 empty] | 255.8056 | 429.9216 | 204.138 | [5 empty] | -80.1617 | 47.0235 | 4453.3921 | [5 empty] | 256.6896 | 430.3381 | 203.7357 | [7 empty] | -79.7645 | 47.1386 | 0.4136 | 4444.707 | 0.1201 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -138.4429 | 0.1009 | 66.6453 | 7976.6138 | 16.0221 | [6 empty] | 270.3758 | 436.0966 | 276.8319 | [5 empty] | -78.6652 | 29.5665 | 5052.5705 | [5 empty] | 271.2335 | 436.8358 | 274.1873 | [7 empty] | -78.2817 | 30.2852 | 0.8146 | 5018.152 | 0.3101 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -132.2462 | -31.7711 | 69.2024 | 11895.4396 | 15.6822 | [6 empty] | 288.1784 | 443.6416 | 365.6534 | [5 empty] | -77.017 | 9.9266 | 5925.9473 | [5 empty] | 288.4587 | 443.6246 | 364.7187 | [7 empty] | -76.7944 | 10.1053 | 0.2854 | 5912.07 | 0.0925 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -126.2244 | -63.4798 | 73.0289 | 25277.1104 | 13.936 | [6 empty] | 309.1368 | 452.524 | 470.2195 | [5 empty] | -75.2949 | -11.1405 | 7223.7076 | [5 empty] | 312.0565 | 455.0143 | 465.0125 | [7 empty] | -74.3349 | -9.6936 | 1.7364 | 7082.0779 | 0.5736 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 39.2464 | -8.8496 | 14.5079 | 2244.3827 | 6.233 | [6 empty] | 13.3635 | 6.9947 | 5.1652 | [5 empty] | 26.2396 | -2.423 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.3762 | 6.9616 | 4.9741 | [7 empty] | 26.6249 | -2.2072 | 0.4416 | 2244.3827 | 0.3128 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.118 | -34.4716 | 17.049 | 7.3183e+17 | 6.7314 | [6 empty] | 16.4405 | 8.2988 | 20.5174 | [5 empty] | 18.2809 | -18.8536 | 17943.5153 | [5 empty] | 16.082 | 8.1325 | 20.692 | [7 empty] | 17.4695 | -19.0557 | 0.8362 | 21056.841 | 0.3788 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.3277 | -60.8129 | 23.6858 | 2.9273e+18 | 7.2667 | [6 empty] | 22.1044 | 10.6992 | 48.7755 | [5 empty] | 11.3623 | -37.2087 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.9147 | 10.6123 | 48.6404 | [7 empty] | 11.154 | -37.1284 | 0.2233 | 2.9273e+18 | 0.0971 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.2332 | -84.6659 | 29.2985 | 2.9273e+18 | 7.4662 | [6 empty] | 30.579 | 14.2909 | 91.0575 | [5 empty] | 6.2161 | -55.3674 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.2099 | 14.0671 | 90.2607 | [7 empty] | 6.1396 | -55.0363 | 0.3399 | 2.9273e+18 | 0.1203 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5188 | -107.0596 | 33.8713 | 2.9273e+18 | 7.6123 | [6 empty] | 42.033 | 19.1452 | 148.2039 | [5 empty] | 2.2415 | -73.196 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.5439 | 18.8238 | 147.2857 | [7 empty] | 2.1466 | -72.8644 | 0.3449 | 2.9273e+18 | 0.1484 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.4079 | -129.051 | 38.3863 | 2.9273e+18 | 7.8805 | [6 empty] | 56.6032 | 25.3202 | 220.8978 | [5 empty] | -1.0162 | -90.6899 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.3942 | 25.1391 | 217.9835 | [7 empty] | -0.5484 | -90.1001 | 0.7528 | 2.9273e+18 | 0.2539 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4524 | -149.687 | 41.8908 | 2.9273e+18 | 8.0865 | [6 empty] | 74.4058 | 32.8652 | 309.7193 | [5 empty] | -3.8122 | -107.8284 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.3368 | 32.726 | 307.7592 | [7 empty] | -3.4748 | -107.5069 | 0.466 | 2.9273e+18 | 0.1718 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1732 | -169.4944 | 45.0643 | 4.391e+18 | 8.3181 | [6 empty] | 95.3642 | 41.7476 | 414.2854 | [5 empty] | -6.2734 | -124.4702 | 4.391e+18 | [5 empty] | 95.005 | 41.6354 | 409.4904 | [7 empty] | -5.8882 | -123.845 | 0.7344 | 2.9273e+18 | 0.1723 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 34.1368 | 10.4833 | 12.0735 | 2244.3827 | 4.5107 | [6 empty] | 14.8129 | 10.9251 | 1.4754 | [5 empty] | 22.1093 | 9.4304 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.0022 | 10.9642 | 1.7136 | [7 empty] | 22.4527 | 8.9833 | 0.5637 | 2244.3827 | 0.6894 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.8357 | -2.3387 | 10.2987 | 2587.8992 | 7.0734 | [6 empty] | 15.6689 | 11.2878 | 5.7461 | [5 empty] | 19.9155 | 2.8085 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.6297 | 11.283 | 5.7751 | [7 empty] | 19.7641 | 2.7774 | 0.1546 | 2244.3827 | 0.0813 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.3961 | -30.5489 | 16.4771 | 38414.2697 | 7.5003 | [6 empty] | 18.7459 | 12.5919 | 21.0983 | [5 empty] | 14.382 | -14.8532 | 8773.9377 | [5 empty] | 18.4576 | 12.4271 | 21.0485 | [7 empty] | 13.9837 | -14.9338 | 0.4064 | 8979.2606 | 0.2173 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.6976 | -60.5259 | 25.2045 | 2.9273e+18 | 7.8016 | [6 empty] | 24.4098 | 14.9923 | 49.3564 | [5 empty] | 8.6987 | -35.3412 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.1793 | 14.9712 | 48.618 | [7 empty] | 8.5447 | -34.8596 | 0.5056 | 2.9273e+18 | 0.2172 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.4049 | -86.2333 | 31.2396 | 4.391e+18 | 7.7611 | [6 empty] | 32.8844 | 18.584 | 91.6385 | [5 empty] | 4.0934 | -55.0013 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.3488 | 18.3831 | 90.0708 | [7 empty] | 3.9314 | -54.396 | 0.6266 | 2.9273e+18 | 0.1949 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8474 | -109.1425 | 35.6071 | 2.9273e+18 | 7.7737 | [6 empty] | 44.3384 | 23.4383 | 148.7848 | [5 empty] | 0.44 | -73.5587 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.1854 | 23.4602 | 146.0883 | [7 empty] | 0.8316 | -72.7884 | 0.8642 | 4.391e+18 | 0.2604 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.438 | -131.2606 | 39.9814 | 2.9273e+18 | 7.9976 | [6 empty] | 58.9086 | 29.6133 | 221.4787 | [5 empty] | -2.5739 | -91.3227 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.7735 | 29.5539 | 221.0083 | [7 empty] | -2.5856 | -91.2189 | 0.1045 | 4.391e+18 | 0.0263 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.224 | -151.7712 | 43.3068 | 2.9273e+18 | 8.1812 | [6 empty] | 76.7112 | 37.1583 | 310.3002 | [5 empty] | -5.1699 | -108.5132 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.1745 | 37.463 | 306.9386 | [7 empty] | -4.4677 | -107.9919 | 0.8745 | 2.9273e+18 | 0.3148 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.7676 | -171.4243 | 46.3651 | 2.9273e+18 | 8.4121 | [6 empty] | 97.6696 | 46.0407 | 414.8663 | [5 empty] | -7.4655 | -125.1164 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.349 | 46.2256 | 408.4541 | [7 empty] | -7.0553 | -124.2506 | 0.9581 | 4.391e+18 | 0.2151 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0882 | 25.3046 | 5.057 | 1914.289 | 3.5005 | [6 empty] | 23.1003 | 26.358 | 3.5638 | [5 empty] | 2.0341 | 21.3266 | 1923.7969 | [5 empty] | 22.831 | 26.077 | 3.4348 | [7 empty] | 2.0003 | 21.3293 | 0.0339 | 1926.796 | 0.1284 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.3206 | 14.8467 | 4.0472 | 3545.8781 | 4.353 | [6 empty] | 23.9563 | 26.7207 | 7.8345 | [5 empty] | 1.537 | 16.0711 | 3168.0254 | [5 empty] | 23.6123 | 26.4192 | 7.7285 | [7 empty] | 1.3278 | 16.0231 | 0.2146 | 3172.795 | 0.203 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.4194 | -49.033 | 27.0784 | 2.9273e+18 | 9.0677 | [6 empty] | 32.6972 | 30.4252 | 51.4448 | [5 empty] | -2.0926 | -22.3025 | 12394.145 | [5 empty] | 32.7434 | 30.2857 | 50.7439 | [7 empty] | -1.5155 | -21.9647 | 0.6687 | 12026.9142 | 0.5198 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.7432 | -81.0576 | 35.8228 | 4.391e+18 | 8.1215 | [6 empty] | 41.1719 | 34.0169 | 93.7268 | [5 empty] | -4.2876 | -45.513 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.0061 | 34.0699 | 91.9911 | [7 empty] | -4.1805 | -44.5629 | 0.9561 | 2.9273e+18 | 0.2666 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.559 | -108.2233 | 41.0086 | 2.9273e+18 | 7.8837 | [6 empty] | 52.6258 | 38.8712 | 150.8732 | [5 empty] | -6.3601 | -67.4303 | 4.391e+18 | [5 empty] | 52.6099 | 38.8632 | 148.2551 | [7 empty] | -5.8047 | -66.4886 | 1.0933 | 4.391e+18 | 0.3787 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.4656 | -132.8101 | 45.3442 | 2.9273e+18 | 8.0906 | [6 empty] | 67.196 | 45.0462 | 223.5671 | [5 empty] | -8.2726 | -87.6601 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.3406 | 45.1805 | 221.4583 | [7 empty] | -7.8607 | -87.0451 | 0.7402 | 4.391e+18 | 0.2367 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -14.0911 | -154.5082 | 48.2105 | 4.391e+18 | 8.3014 | [6 empty] | 84.9986 | 52.5912 | 312.3886 | [5 empty] | -10.0504 | -106.4673 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.9485 | 52.7552 | 309.5069 | [7 empty] | -9.8128 | -105.8179 | 0.6916 | 2.9273e+18 | 0.149 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.8644 | -174.6431 | 50.7473 | 2.9273e+18 | 8.59 | [6 empty] | 105.957 | 61.4736 | 416.9547 | [5 empty] | -11.7138 | -124.0658 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 105.6145 | 61.5775 | 408.7385 | [7 empty] | -11.0528 | -122.6784 | 1.5369 | 2.9273e+18 | 0.316 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.3214 | 41.0314 | 19.8292 | 3367.0103 | 7.1902 | [6 empty] | 38.3547 | 54.7646 | 7.4077 | [5 empty] | -16.8531 | 33.812 | 3170.7297 | [5 empty] | 38.6443 | 54.7385 | 7.2286 | [7 empty] | -16.1598 | 33.8706 | 0.6958 | 3150.4899 | 0.3835 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.3615 | 33.3363 | 18.8123 | 3719.309 | 7.9995 | [6 empty] | 39.2106 | 55.1274 | 11.6784 | [5 empty] | -16.853 | 29.9689 | 3353.3156 | [5 empty] | 39.593 | 55.1918 | 11.3799 | [7 empty] | -16.0896 | 30.1616 | 0.7874 | 3324.7099 | 0.4644 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -33.2044 | 9.8618 | 17.9299 | 5289.4703 | 10.0814 | [6 empty] | 42.2877 | 56.4315 | 27.0306 | [5 empty] | -16.8657 | 17.2462 | 4112.4089 | [5 empty] | 42.1559 | 56.3985 | 26.9302 | [7 empty] | -17.0439 | 17.336 | 0.1996 | 4111.4237 | 0.103 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.4551 | -25.4246 | 27.0862 | 13167.1727 | 11.8359 | [6 empty] | 47.9515 | 58.8319 | 55.2887 | [5 empty] | -16.9305 | -2.5621 | 6054.1279 | [5 empty] | 48.5893 | 59.2643 | 53.9762 | [7 empty] | -16.0881 | -1.5076 | 1.3496 | 5870.9022 | 0.8154 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.5391 | -61.7285 | 37.8063 | 4.391e+18 | 8.4287 | [6 empty] | 56.4262 | 62.4236 | 97.5707 | [5 empty] | -17.0942 | -26.0292 | 11944.4429 | [5 empty] | 56.2285 | 62.5699 | 96.8109 | [7 empty] | -17.4071 | -25.4865 | 0.6264 | 11713.0627 | 0.4215 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.9384 | -94.4348 | 45.4288 | 4.391e+18 | 7.5669 | [6 empty] | 67.8801 | 67.2779 | 154.7171 | [5 empty] | -17.3883 | -50.248 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.3526 | 67.8257 | 152.9534 | [7 empty] | -17.0114 | -49.2055 | 1.1086 | 4.391e+18 | 0.3083 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -27.1394 | -124.1426 | 51.4133 | 4.391e+18 | 7.6932 | [6 empty] | 82.4503 | 73.4529 | 227.411 | [5 empty] | -17.8216 | -73.5807 | 4.391e+18 | [5 empty] | 82.5837 | 74.051 | 223.1876 | [7 empty] | -17.5437 | -71.8886 | 1.7147 | 4.391e+18 | 0.2921 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.7234 | -149.5673 | 54.7795 | 4.391e+18 | 8.0687 | [6 empty] | 100.253 | 80.9979 | 316.2325 | [5 empty] | -18.386 | -95.426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.3984 | 81.4118 | 316.3386 | [7 empty] | -18.5808 | -95.2472 | 0.2644 | 4.391e+18 | 0.1677 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -27.0847 | -172.1003 | 57.071 | 4.391e+18 | 8.5936 | [6 empty] | 121.2113 | 89.8803 | 420.7986 | [5 empty] | -19.0595 | -115.5964 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.8193 | 90.607 | 412.4391 | [7 empty] | -18.0528 | -113.6678 | 2.1755 | 4.391e+18 | 0.5195 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -64.3362 | 55.7961 | 33.3567 | 3582.9095 | 9.396 | [6 empty] | 61.1794 | 97.2689 | 13.1592 | [5 empty] | -32.5766 | 45.5982 | 3317.8399 | [5 empty] | 60.9731 | 96.4136 | 12.7511 | [7 empty] | -31.8812 | 45.5425 | 0.6976 | 3302.9978 | 0.3466 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -64.0986 | 50.0367 | 32.471 | 3782.8081 | 10.0136 | [6 empty] | 62.0353 | 97.6317 | 17.4299 | [5 empty] | -32.4622 | 42.7221 | 3419.7398 | [5 empty] | 61.6075 | 96.9212 | 17.1663 | [7 empty] | -32.2954 | 42.6692 | 0.175 | 3415.4231 | 0.1669 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -61.293 | 31.2884 | 29.2582 | 4571.9875 | 11.0521 | [6 empty] | 65.1124 | 98.9358 | 32.7821 | [5 empty] | -32.0776 | 32.8704 | 3818.8293 | [5 empty] | 64.4134 | 98.0458 | 32.4282 | [7 empty] | -32.1053 | 32.799 | 0.0766 | 3819.4142 | 0.1939 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.8483 | 0.2061 | 31.0044 | 7009.8586 | 13.5464 | [6 empty] | 70.7762 | 101.3362 | 61.0402 | [5 empty] | -31.4659 | 16.4923 | 4711.2093 | [5 empty] | 70.1991 | 100.7415 | 60.3716 | [7 empty] | -31.5539 | 16.6514 | 0.1818 | 4702.3679 | 0.1581 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.7124 | -35.5926 | 38.5925 | 17935.6449 | 13.0763 | [6 empty] | 79.2509 | 104.9278 | 103.3223 | [5 empty] | -30.7368 | -4.5845 | 6544.537 | [5 empty] | 78.7023 | 104.4073 | 102.9319 | [7 empty] | -30.8855 | -4.6079 | 0.1505 | 6557.8353 | 0.1314 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.7217 | -70.8382 | 46.9816 | 4.391e+18 | 10.6067 | [6 empty] | 90.7049 | 109.7822 | 160.4686 | [5 empty] | -30.0129 | -28.1904 | 10999.462 | [5 empty] | 89.7383 | 109.5871 | 161.1938 | [7 empty] | -31.0524 | -28.4622 | 1.0744 | 11224.4022 | 0.4776 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.4768 | -104.6238 | 54.8399 | 4.391e+18 | 8.3411 | [6 empty] | 105.275 | 115.9572 | 233.1625 | [5 empty] | -29.3916 | -52.5132 | 42513.4043 | [5 empty] | 104.8769 | 116.0783 | 231.3459 | [7 empty] | -29.6506 | -51.8091 | 0.7503 | 38905.3232 | 0.2553 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.9346 | -134.2234 | 59.7712 | 4.391e+18 | 7.683 | [6 empty] | 123.0777 | 123.5021 | 321.984 | [5 empty] | -28.931 | -76.3659 | 4.391e+18 | [5 empty] | 122.4743 | 123.3474 | 318.784 | [7 empty] | -28.9903 | -75.5352 | 0.8328 | 4.391e+18 | 0.1215 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.5517 | -160.2298 | 62.8234 | 4.391e+18 | 7.7943 | [6 empty] | 144.0361 | 132.3845 | 426.5501 | [5 empty] | -28.6558 | -98.9625 | 4.391e+18 | [5 empty] | 144.3339 | 132.851 | 420.8614 | [7 empty] | -28.1017 | -97.5122 | 1.5525 | 4.391e+18 | 0.2759 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.675 | 69.7154 | 45.4805 | 3685.8575 | 10.5661 | [6 empty] | 92.0282 | 154.7157 | 20.9328 | [5 empty] | -46.1011 | 56.6849 | 3386.2057 | [5 empty] | 92.0669 | 154.203 | 20.7743 | [7 empty] | -45.6154 | 56.5919 | 0.4945 | 3380.2669 | 0.1624 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -89.3323 | 65.2202 | 44.6808 | 3811.8994 | 11.0022 | [6 empty] | 92.8842 | 155.0785 | 25.2035 | [5 empty] | -45.9687 | 54.451 | 3450.1428 | [5 empty] | 93.3764 | 155.297 | 25.2451 | [7 empty] | -45.5716 | 54.4186 | 0.3984 | 3445.5926 | 0.1249 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -86.6302 | 50.1594 | 41.267 | 4280.1696 | 11.7482 | [6 empty] | 95.9612 | 156.3826 | 40.5556 | [5 empty] | -45.5113 | 46.6656 | 3692.8966 | [5 empty] | 96.1724 | 156.4466 | 40.4117 | [7 empty] | -45.2999 | 46.7245 | 0.2195 | 3687.5947 | 0.0889 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.8666 | 23.6707 | 39.3144 | 5509.6533 | 13.3083 | [6 empty] | 101.6251 | 158.783 | 68.8138 | [5 empty] | -44.7391 | 33.258 | 4199.2129 | [5 empty] | 101.3641 | 159.2081 | 69.0469 | [7 empty] | -45.3835 | 33.3544 | 0.6515 | 4207.8343 | 0.2072 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -78.0182 | -9.0485 | 41.9597 | 8476.1833 | 14.9425 | [6 empty] | 110.0997 | 162.3746 | 111.0958 | [5 empty] | -43.7295 | 15.1362 | 5124.1599 | [5 empty] | 110.1212 | 162.3724 | 110.113 | [7 empty] | -43.5834 | 15.5374 | 0.427 | 5095.8258 | 0.2191 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.8583 | -43.708 | 48.0996 | 20668.0363 | 13.493 | [6 empty] | 121.5537 | 167.229 | 168.2422 | [5 empty] | -42.5916 | -6.3249 | 6798.9703 | [5 empty] | 121.4908 | 167.7584 | 166.4178 | [7 empty] | -42.8055 | -5.4252 | 0.9248 | 6711.832 | 0.5149 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -68.0841 | -79.0351 | 56.0806 | 4.391e+18 | 11.5875 | [6 empty] | 136.1238 | 173.404 | 240.9361 | [5 empty] | -41.4356 | -29.6905 | 10275.7848 | [5 empty] | 135.6359 | 173.4792 | 239.3461 | [7 empty] | -41.7447 | -29.1077 | 0.6597 | 10164.0741 | 0.3195 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.9178 | -111.3534 | 62.2418 | 4.391e+18 | 9.3574 | [6 empty] | 153.9265 | 180.9489 | 329.7576 | [5 empty] | -40.3518 | -53.7454 | 22314.819 | [5 empty] | 154.4165 | 181.931 | 328.4406 | [7 empty] | -40.4092 | -53.006 | 0.7416 | 21284.9622 | 0.2376 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.8855 | -140.4966 | 66.6238 | 4.391e+18 | 8.1737 | [6 empty] | 174.8849 | 189.8313 | 434.3237 | [5 empty] | -39.409 | -77.4292 | 4.391e+18 | [5 empty] | 174.6086 | 190.3908 | 426.0622 | [7 empty] | -39.1501 | -75.28 | 2.1647 | 2.1955e+18 | 0.2637 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -112.5077 | 82.9109 | 56.5513 | 3742.0439 | 11.3434 | [6 empty] | 131.2699 | 227.7917 | 30.8212 | [5 empty] | -58.183 | 67.1987 | 3422.9188 | [5 empty] | 131.146 | 227.1658 | 30.666 | [7 empty] | -57.8845 | 67.1193 | 0.3088 | 3420.0486 | 0.096 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -112.0943 | 79.2634 | 55.7856 | 3827.5131 | 11.651 | [6 empty] | 132.1258 | 228.1545 | 35.0919 | [5 empty] | -58.0574 | 65.4056 | 3466.3197 | [5 empty] | 132.6934 | 227.8532 | 34.3445 | [7 empty] | -57.2494 | 65.5575 | 0.8222 | 3451.657 | 0.3046 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -109.6337 | 66.9213 | 52.6015 | 4135.3308 | 12.2339 | [6 empty] | 135.2029 | 229.4586 | 50.4441 | [5 empty] | -57.6176 | 59.0955 | 3628.275 | [5 empty] | 135.3388 | 228.901 | 49.9696 | [7 empty] | -57.0907 | 59.1156 | 0.5273 | 3619.7795 | 0.1726 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -106.054 | 44.5571 | 49.3209 | 4874.9131 | 13.3505 | [6 empty] | 140.8667 | 231.859 | 78.7022 | [5 empty] | -56.8537 | 48.0054 | 3952.9253 | [5 empty] | 140.7018 | 231.3878 | 78.3873 | [7 empty] | -56.6807 | 48.009 | 0.1731 | 3949.6439 | 0.0683 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -101.1939 | 15.4952 | 48.4867 | 6359.1116 | 14.7259 | [6 empty] | 149.3414 | 235.4507 | 120.9842 | [5 empty] | -55.8104 | 32.5625 | 4510.7183 | [5 empty] | 149.9648 | 235.8341 | 118.0655 | [7 empty] | -55.2076 | 33.6411 | 1.2356 | 4456.0238 | 0.5453 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.7221 | -16.945 | 51.251 | 9607.7533 | 15.4894 | [6 empty] | 160.7954 | 240.305 | 178.1306 | [5 empty] | -54.5646 | 13.5956 | 5424.2567 | [5 empty] | 162.3144 | 241.2585 | 177.6769 | [7 empty] | -53.8207 | 13.8959 | 0.8022 | 5389.8101 | 0.2984 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -90.2085 | -51.6727 | 57.3271 | 22924.4174 | 13.9369 | [6 empty] | 175.3655 | 246.48 | 250.8245 | [5 empty] | -53.207 | -7.8858 | 6943.4592 | [5 empty] | 175.8468 | 247.0396 | 247.7221 | [7 empty] | -52.8575 | -6.8426 | 1.1002 | 6835.5486 | 0.4871 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -85.0616 | -84.8893 | 63.415 | 2.1955e+18 | 11.975 | [6 empty] | 193.1682 | 254.025 | 339.646 | [5 empty] | -51.8255 | -30.8817 | 9759.4443 | [5 empty] | 193.4011 | 254.2139 | 335.8897 | [7 empty] | -51.431 | -29.8752 | 1.081 | 9555.3966 | 0.3178 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.7542 | -116.0005 | 68.6769 | 4.391e+18 | 10.2898 | [6 empty] | 214.1266 | 262.9074 | 444.2121 | [5 empty] | -50.5038 | -54.3449 | 16774.9531 | [5 empty] | 213.5533 | 263.2436 | 439.6516 | [7 empty] | -50.6785 | -53.1595 | 1.1982 | 16142.4777 | 0.3764 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -133.2552 | 95.3546 | 66.4937 | 3774.669 | 11.8403 | [6 empty] | 179.2176 | 317.0801 | 42.9035 | [5 empty] | -69.2744 | 77.2473 | 3444.6831 | [5 empty] | 179.9242 | 317.0505 | 42.6281 | [7 empty] | -68.6835 | 77.2548 | 0.591 | 3437.9521 | 0.1625 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -132.804 | 92.2902 | 65.7522 | 3836.2663 | 12.064 | [6 empty] | 180.0735 | 317.4429 | 47.1741 | [5 empty] | -69.1612 | 75.769 | 3475.8567 | [5 empty] | 181.1272 | 317.536 | 47.0634 | [7 empty] | -68.3798 | 75.7069 | 0.7838 | 3468.5947 | 0.1913 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -130.6179 | 81.9686 | 62.9037 | 4053.7752 | 12.5447 | [6 empty] | 183.1506 | 318.747 | 62.5263 | [5 empty] | -68.7617 | 70.5361 | 3590.9768 | [5 empty] | 184.3084 | 318.7292 | 62.3986 | [7 empty] | -67.8514 | 70.4463 | 0.9148 | 3582.54 | 0.2197 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -127.3332 | 62.8414 | 59.2989 | 4551.4949 | 13.4457 | [6 empty] | 188.8144 | 321.1474 | 90.7845 | [5 empty] | -68.0563 | 61.2231 | 3816.2563 | [5 empty] | 190.6993 | 321.8143 | 89.6368 | [7 empty] | -66.8782 | 61.5427 | 1.2207 | 3793.9907 | 0.3913 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -122.7667 | 37.2935 | 56.7197 | 5459.6646 | 14.5052 | [6 empty] | 197.2891 | 324.7391 | 133.0665 | [5 empty] | -67.0679 | 48.0066 | 4188.8778 | [5 empty] | 197.8804 | 324.9199 | 132.1873 | [7 empty] | -66.6534 | 48.2579 | 0.4848 | 4175.3761 | 0.1742 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -117.376 | 7.6624 | 56.7243 | 7103.2266 | 15.5872 | [6 empty] | 208.743 | 329.5934 | 190.2129 | [5 empty] | -65.8469 | 31.3774 | 4767.9351 | [5 empty] | 210.3471 | 330.0276 | 188.5007 | [7 empty] | -64.7937 | 31.8237 | 1.1439 | 4733.1976 | 0.3833 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -111.6853 | -25.2823 | 60.1778 | 10723.204 | 15.9701 | [6 empty] | 223.3132 | 335.7684 | 262.9068 | [5 empty] | -64.4602 | 12.016 | 5651.4168 | [5 empty] | 224.9893 | 336.5578 | 259.8346 | [7 empty] | -63.4682 | 12.8868 | 1.32 | 5583.4594 | 0.4977 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -106.0899 | -57.9774 | 65.0045 | 23318.388 | 14.0979 | [6 empty] | 241.1159 | 343.3134 | 351.7282 | [5 empty] | -62.98 | -9.3244 | 7031.7098 | [5 empty] | 243.158 | 344.9991 | 344.8874 | [7 empty] | -61.9284 | -7.386 | 2.2053 | 6841.6765 | 0.8361 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.9573 | -89.7756 | 70.1901 | 1.0978e+18 | 12.2259 | [6 empty] | 262.0742 | 352.1958 | 456.2944 | [5 empty] | -61.4868 | -31.7348 | 9359.178 | [5 empty] | 263.5304 | 354.0009 | 448.8038 | [7 empty] | -60.8528 | -29.715 | 2.117 | 9032.1887 | 0.6448 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -152.6222 | 107.3691 | 75.8833 | 3794.0224 | 12.2232 | [6 empty] | 235.6645 | 422.1959 | 57.1274 | [5 empty] | -79.5693 | 86.8372 | 3458.4632 | [5 empty] | 236.778 | 422.7269 | 56.8113 | [7 empty] | -79.0439 | 86.9135 | 0.5309 | 3452.2603 | 0.1515 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -152.1321 | 104.7397 | 75.1444 | 3839.9318 | 12.383 | [6 empty] | 236.5205 | 422.5587 | 61.3981 | [5 empty] | -79.4685 | 85.5904 | 3481.8739 | [5 empty] | 237.3033 | 422.8885 | 60.9739 | [7 empty] | -79.0669 | 85.6949 | 0.415 | 3476.1272 | 0.1308 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -150.2076 | 95.994 | 72.6272 | 4000.4187 | 12.7802 | [6 empty] | 239.5976 | 423.8628 | 76.7503 | [5 empty] | -79.1113 | 81.1602 | 3567.7524 | [5 empty] | 240.7976 | 424.168 | 76.3974 | [7 empty] | -78.437 | 81.2017 | 0.6756 | 3560.2831 | 0.1734 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -147.2504 | 79.5483 | 69.0678 | 4355.7093 | 13.5244 | [6 empty] | 245.2614 | 426.2632 | 105.0084 | [5 empty] | -78.474 | 73.2111 | 3733.25 | [5 empty] | 246.306 | 427.1771 | 104.7883 | [7 empty] | -78.1775 | 73.3475 | 0.3263 | 3727.7039 | 0.114 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -143.0829 | 57.0988 | 65.6842 | 4969.0363 | 14.3774 | [6 empty] | 253.7361 | 429.8549 | 147.2904 | [5 empty] | -77.5663 | 61.788 | 4000.281 | [5 empty] | 254.9464 | 430.7534 | 145.2693 | [7 empty] | -77.0448 | 62.3916 | 0.7977 | 3979.3621 | 0.2947 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.9852 | 30.3472 | 63.824 | 5979.8764 | 15.2909 | [6 empty] | 265.19 | 434.7092 | 204.4368 | [5 empty] | -76.4203 | 47.1778 | 4401.5668 | [5 empty] | 265.8582 | 435.3736 | 203.8821 | [7 empty] | -76.2486 | 47.4001 | 0.2809 | 4392.7512 | 0.1074 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -132.4369 | -0.2565 | 64.7677 | 7801.2853 | 16.2577 | [6 empty] | 279.7602 | 440.8842 | 277.1307 | [5 empty] | -75.0834 | 29.8337 | 4986.6857 | [5 empty] | 279.573 | 440.5296 | 273.3393 | [7 empty] | -74.8026 | 30.6546 | 0.8676 | 4950.6454 | 0.3358 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -126.7019 | -31.6405 | 67.6607 | 11409.224 | 16.0011 | [6 empty] | 297.5628 | 448.4292 | 365.9522 | [5 empty] | -73.6112 | 10.3041 | 5835.7637 | [5 empty] | 298.9517 | 448.7508 | 364.9422 | [7 empty] | -72.8951 | 10.4971 | 0.7416 | 5811.8253 | 0.1957 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -121.0938 | -63.1948 | 71.8504 | 22722.3034 | 14.1635 | [6 empty] | 318.5212 | 457.3116 | 470.5183 | [5 empty] | -72.0735 | -10.6639 | 7088.5519 | [5 empty] | 320.5784 | 458.7582 | 465.0586 | [7 empty] | -71.1781 | -9.3681 | 1.5751 | 6967.2304 | 0.5202 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 81.6756 | -1.8211 | 27.7338 | 2244.3827 | 6.6249 | [6 empty] | 30.6369 | 15.807 | 5.7152 | [5 empty] | 54.3222 | 2.7561 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.0535 | 15.5104 | 5.7335 | [7 empty] | 53.5238 | 2.5647 | 0.821 | 2244.3827 | 0.2811 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.7367 | -28.0099 | 24.1092 | 5763.58 | 7.1584 | [6 empty] | 33.714 | 17.1111 | 21.0674 | [5 empty] | 44.4301 | -13.57 | 3864.7767 | [5 empty] | 32.8607 | 16.6161 | 20.958 | [7 empty] | 43.5526 | -13.8502 | 0.9212 | 4047.3501 | 0.356 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 43.122 | -59.4344 | 27.2161 | 6.4036e+17 | 7.7724 | [6 empty] | 39.3778 | 19.5115 | 49.3256 | [5 empty] | 33.1702 | -34.103 | 19139.5083 | [5 empty] | 38.9443 | 19.2314 | 48.9709 | [7 empty] | 32.9709 | -34.0708 | 0.2019 | 19717.008 | 0.1316 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.4322 | -87.0553 | 32.9385 | 2.9273e+18 | 8.0307 | [6 empty] | 47.8525 | 23.1031 | 91.6076 | [5 empty] | 23.5985 | -54.4733 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.2547 | 22.7214 | 90.1204 | [7 empty] | 23.6997 | -54.0063 | 0.4779 | 2.9273e+18 | 0.1934 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.7176 | -110.9898 | 37.4327 | 2.9273e+18 | 8.137 | [6 empty] | 59.3064 | 27.9575 | 148.754 | [5 empty] | 16.1307 | -73.6467 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.1468 | 27.3177 | 146.9816 | [7 empty] | 15.7399 | -73.248 | 0.5582 | 2.9273e+18 | 0.2492 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.1788 | -133.4744 | 41.7142 | 2.9273e+18 | 8.3416 | [6 empty] | 73.8766 | 34.1325 | 221.4479 | [5 empty] | 10.3039 | -91.7694 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.5684 | 33.8576 | 220.2814 | [7 empty] | 10.4557 | -91.5461 | 0.27 | 2.9273e+18 | 0.1275 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7824 | -154.1042 | 44.9827 | 4.391e+18 | 8.5203 | [6 empty] | 91.6792 | 41.6774 | 310.2693 | [5 empty] | 5.6238 | -109.1218 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.6382 | 41.5905 | 308.2745 | [7 empty] | 5.9922 | -108.7821 | 0.5011 | 2.9273e+18 | 0.1483 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.4046 | -173.6014 | 47.8318 | 4.391e+18 | 8.7393 | [6 empty] | 112.6376 | 50.5598 | 414.8355 | [5 empty] | 1.7627 | -125.771 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 112.9247 | 50.7554 | 409.8533 | [7 empty] | 2.5656 | -125.0668 | 1.068 | 4.391e+18 | 0.2875 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 76.4669 | 13.0825 | 27.4067 | 2244.3827 | 5.9084 | [6 empty] | 32.0863 | 19.7373 | 2.0255 | [5 empty] | 49.0756 | 12.1627 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.3505 | 19.2812 | 2.1815 | [7 empty] | 48.2319 | 11.722 | 0.9519 | 2244.3827 | 0.5317 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 70.3621 | 3.1984 | 24.172 | 2244.3827 | 7.0972 | [6 empty] | 32.9423 | 20.1001 | 6.2962 | [5 empty] | 46.4539 | 6.7597 | 2244.3827 | [5 empty] | 32.4836 | 19.8319 | 6.199 | [7 empty] | 46.05 | 6.7316 | 0.4049 | 2244.3827 | 0.1414 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.5444 | -22.95 | 22.308 | 5154.287 | 7.6629 | [6 empty] | 36.0194 | 21.4042 | 21.6484 | [5 empty] | 38.8854 | -9.3189 | 3711.2592 | [5 empty] | 36.1034 | 21.4684 | 20.849 | [7 empty] | 39.51 | -8.4986 | 1.0311 | 3462.1315 | 0.5464 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 39.0488 | -55.8325 | 27.0868 | 1.3722e+17 | 8.2157 | [6 empty] | 41.6832 | 23.8046 | 49.9065 | [5 empty] | 29.6065 | -30.4448 | 12238.4351 | [5 empty] | 40.9872 | 23.4547 | 49.3472 | [7 empty] | 29.0963 | -30.2933 | 0.5322 | 12406.8484 | 0.1936 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.7709 | -85.2519 | 33.689 | 2.9273e+18 | 8.3562 | [6 empty] | 50.1579 | 27.3963 | 92.1885 | [5 empty] | 21.181 | -51.877 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.8365 | 26.7951 | 92.2569 | [7 empty] | 19.7707 | -52.1852 | 1.4435 | 2.9273e+18 | 0.5371 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.6894 | -110.4411 | 38.4905 | 4.391e+18 | 8.3604 | [6 empty] | 61.6118 | 32.2506 | 149.3349 | [5 empty] | 14.3143 | -72.0239 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.5151 | 32.2911 | 147.3836 | [7 empty] | 14.6731 | -71.3543 | 0.7597 | 2.9273e+18 | 0.2075 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.4772 | -133.7255 | 42.8877 | 4.391e+18 | 8.5046 | [6 empty] | 76.182 | 38.4256 | 222.0288 | [5 empty] | 8.8255 | -90.8428 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.7077 | 38.261 | 220.7657 | [7 empty] | 8.702 | -90.5587 | 0.3097 | 2.9273e+18 | 0.085 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.304 | -154.7752 | 46.1362 | 2.9273e+18 | 8.6561 | [6 empty] | 93.9846 | 45.9706 | 310.8503 | [5 empty] | 4.3628 | -108.639 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.3306 | 46.2561 | 306.5157 | [7 empty] | 5.2073 | -107.7845 | 1.2014 | 2.9273e+18 | 0.3353 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0535 | -174.4912 | 48.9419 | 2.9273e+18 | 8.8748 | [6 empty] | 114.943 | 54.853 | 415.4164 | [5 empty] | 0.6586 | -125.5531 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 114.8212 | 55.1041 | 407.9447 | [7 empty] | 1.4281 | -124.3857 | 1.3982 | 2.9273e+18 | 0.3141 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.3876 | 25.1669 | 14.1487 | 2244.3827 | 5.3482 | [6 empty] | 40.3738 | 35.1702 | 4.1138 | [5 empty] | 26.5882 | 22.0424 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.2963 | 34.8817 | 3.9529 | [7 empty] | 27.1749 | 21.9955 | 0.5886 | 2244.3827 | 0.2831 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.3801 | 16.7775 | 11.8976 | 2244.3827 | 6.3344 | [6 empty] | 41.2297 | 35.533 | 8.3845 | [5 empty] | 25.5072 | 17.543 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.5984 | 34.9977 | 8.3457 | [7 empty] | 25.2377 | 17.3194 | 0.3502 | 2244.3827 | 0.2305 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.5554 | -7.8156 | 14.5111 | 4442.3474 | 9.5894 | [6 empty] | 44.3068 | 36.8371 | 23.7367 | [5 empty] | 22.0967 | 3.1892 | 3579.2573 | [5 empty] | 43.5373 | 36.3918 | 23.9463 | [7 empty] | 21.2094 | 2.8009 | 0.9686 | 3653.6925 | 0.4785 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.9466 | -42.4771 | 25.1661 | 16134.9686 | 9.8979 | [6 empty] | 49.9706 | 39.2375 | 51.9948 | [5 empty] | 17.2454 | -17.754 | 6875.2497 | [5 empty] | 50.2033 | 39.3924 | 50.6817 | [7 empty] | 17.9362 | -16.7578 | 1.2123 | 6607.8379 | 0.5851 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.6068 | -75.9899 | 35.1278 | 2.9273e+18 | 9.5068 | [6 empty] | 58.4453 | 42.8292 | 94.2768 | [5 empty] | 12.1047 | -40.8943 | 25019.1484 | [5 empty] | 58.7273 | 43.0505 | 92.9832 | [7 empty] | 12.6527 | -40.0894 | 0.9737 | 22165.1475 | 0.3911 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.3538 | -105.042 | 41.5171 | 2.9273e+18 | 9.0162 | [6 empty] | 69.8993 | 47.6835 | 151.4232 | [5 empty] | 7.3607 | -63.525 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.936 | 47.8414 | 146.9963 | [7 empty] | 8.3217 | -61.7345 | 2.0321 | 2.9273e+18 | 0.6363 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.9134 | -131.3267 | 46.6521 | 2.9273e+18 | 8.9232 | [6 empty] | 84.4694 | 53.8585 | 224.1171 | [5 empty] | 3.2256 | -84.693 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.1101 | 53.7514 | 220.0738 | [7 empty] | 3.714 | -83.5712 | 1.2235 | 2.9273e+18 | 0.3035 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.1147 | -154.2503 | 49.9274 | 2.9273e+18 | 8.9611 | [6 empty] | 102.2721 | 61.4035 | 312.9386 | [5 empty] | -0.3304 | -104.3548 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.4406 | 60.9715 | 314.1775 | [7 empty] | -0.992 | -104.7479 | 0.7696 | 2.9273e+18 | 0.298 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6682 | -175.0772 | 52.505 | 2.9273e+18 | 9.1728 | [6 empty] | 123.2305 | 70.2859 | 417.5047 | [5 empty] | -3.3901 | -122.6216 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 123.1098 | 70.4942 | 410.3593 | [7 empty] | -2.6671 | -121.2981 | 1.5081 | 4.391e+18 | 0.324 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2071 | 39.8484 | 6.8049 | 1945.4479 | 4.6805 | [6 empty] | 55.6281 | 63.5769 | 7.9577 | [5 empty] | 3.1985 | 33.7362 | 1933.7282 | [5 empty] | 55.6143 | 63.1671 | 7.7005 | [7 empty] | 3.9064 | 33.7097 | 0.7084 | 1943.7745 | 0.3934 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.106 | 33.2586 | 4.9883 | 3008.5904 | 4.2124 | [6 empty] | 56.4841 | 63.9397 | 12.2284 | [5 empty] | 2.8685 | 30.2442 | 1874.1763 | [5 empty] | 56.2521 | 63.7429 | 12.1444 | [7 empty] | 2.771 | 30.2535 | 0.0979 | 1874.1048 | 0.0708 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9654 | 12.2275 | 7.3404 | 4129.0904 | 6.4791 | [6 empty] | 59.5611 | 65.2438 | 27.5806 | [5 empty] | 1.7633 | 18.5504 | 3536.3262 | [5 empty] | 59.3272 | 65.1802 | 27.2132 | [7 empty] | 1.5539 | 18.8333 | 0.352 | 3525.547 | 0.2575 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7984 | -56.553 | 34.347 | 84121.9727 | 11.1156 | [6 empty] | 73.6996 | 71.2358 | 98.1207 | [5 empty] | -2.1331 | -22.6765 | 8420.7869 | [5 empty] | 74.488 | 71.8795 | 97.7368 | [7 empty] | -1.6731 | -22.1515 | 0.6981 | 8242.5893 | 0.4399 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -10.0055 | -89.7026 | 43.4623 | 2.9273e+18 | 9.6963 | [6 empty] | 85.1536 | 76.0902 | 155.2671 | [5 empty] | -4.3945 | -46.6041 | 25320.6687 | [5 empty] | 84.8148 | 76.113 | 154.6103 | [7 empty] | -4.712 | -46.2798 | 0.4539 | 24818.202 | 0.1878 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.4298 | -120.3515 | 50.595 | 2.9273e+18 | 9.2665 | [6 empty] | 99.7238 | 82.2652 | 227.961 | [5 empty] | -6.6142 | -70.0919 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 99.5588 | 82.684 | 225.3885 | [7 empty] | -6.7282 | -69.0005 | 1.0973 | 2.9273e+18 | 0.2341 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.3392 | -146.8507 | 54.799 | 4.391e+18 | 9.1688 | [6 empty] | 117.5264 | 89.8101 | 316.7825 | [5 empty] | -8.7168 | -92.3409 | 4.391e+18 | [5 empty] | 117.7404 | 90.1173 | 315.4314 | [7 empty] | -8.5539 | -91.8569 | 0.5107 | 2.9273e+18 | 0.1259 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.4997 | -170.204 | 57.5031 | 2.9273e+18 | 9.278 | [6 empty] | 138.4848 | 98.6925 | 421.3486 | [5 empty] | -10.6687 | -112.9974 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.4021 | 99.3353 | 413.9825 | [7 empty] | -10.2437 | -111.2076 | 1.8395 | 4.391e+18 | 0.3236 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.3798 | 54.4317 | 20.8277 | 3199.8919 | 7.1629 | [6 empty] | 78.4528 | 106.0812 | 13.7093 | [5 empty] | -16.6619 | 45.2976 | 3070.9583 | [5 empty] | 78.3138 | 105.2307 | 13.4065 | [7 empty] | -15.851 | 45.156 | 0.8232 | 3055.9807 | 0.3793 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.9333 | 49.2861 | 20.349 | 3370.6013 | 7.6278 | [6 empty] | 79.3088 | 106.444 | 17.98 | [5 empty] | -16.7175 | 42.5901 | 3163.873 | [5 empty] | 79.2524 | 105.868 | 17.4094 | [7 empty] | -16.0439 | 42.7067 | 0.6836 | 3144.2354 | 0.3793 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.7636 | 31.9768 | 17.8987 | 4006.8382 | 8.7012 | [6 empty] | 82.3859 | 107.7481 | 33.3322 | [5 empty] | -16.9122 | 33.2771 | 3519.9769 | [5 empty] | 81.9537 | 107.0035 | 32.7133 | [7 empty] | -16.5922 | 33.3779 | 0.3354 | 3506.2055 | 0.24 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.3734 | 2.6677 | 22.7609 | 5809.9183 | 12.7702 | [6 empty] | 88.0497 | 110.1485 | 61.5903 | [5 empty] | -17.2518 | 17.6646 | 4291.9117 | [5 empty] | 87.8046 | 109.8081 | 60.3131 | [7 empty] | -16.9882 | 18.2124 | 0.608 | 4253.5326 | 0.368 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.5588 | -31.9604 | 33.3086 | 11229.5902 | 13.9463 | [6 empty] | 96.5244 | 113.7401 | 103.8723 | [5 empty] | -17.7221 | -2.6574 | 5793.4419 | [5 empty] | 96.0624 | 113.4456 | 102.6421 | [7 empty] | -17.7916 | -2.1794 | 0.4831 | 5752.3821 | 0.361 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.4584 | -66.7021 | 43.3716 | 2.1955e+18 | 9.673 | [6 empty] | 107.9783 | 118.5944 | 161.0187 | [5 empty] | -18.301 | -25.7063 | 8958.3145 | [5 empty] | 106.9732 | 118.0347 | 160.7882 | [7 empty] | -18.8908 | -25.795 | 0.5965 | 9034.8032 | 0.3975 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.9329 | -100.5718 | 52.4584 | 4.391e+18 | 8.7551 | [6 empty] | 122.5485 | 124.7695 | 233.7126 | [5 empty] | -18.9667 | -49.7411 | 20143.852 | [5 empty] | 122.7645 | 124.7992 | 231.3765 | [7 empty] | -18.4465 | -48.993 | 0.9111 | 19120.5795 | 0.3185 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.4597 | -130.7011 | 58.3479 | 4.391e+18 | 8.4158 | [6 empty] | 140.3511 | 132.3144 | 322.5341 | [5 empty] | -19.7014 | -73.5502 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.6205 | 132.9944 | 317.16 | [7 empty] | -19.2577 | -71.7912 | 1.8141 | 2.9273e+18 | 0.3228 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.7369 | -157.2707 | 62.0225 | 4.391e+18 | 8.4365 | [6 empty] | 161.3095 | 141.1968 | 427.1002 | [5 empty] | -20.4855 | -96.2773 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.81 | 141.9704 | 421.3531 | [7 empty] | -19.9269 | -94.6836 | 1.6887 | 4.391e+18 | 0.3309 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -66.1216 | 68.4512 | 34.9514 | 3433.5258 | 8.8486 | [6 empty] | 109.3016 | 163.528 | 21.4828 | [5 empty] | -33.3357 | 56.3399 | 3227.2592 | [5 empty] | 108.7362 | 162.8662 | 21.1143 | [7 empty] | -33.3774 | 56.4052 | 0.0775 | 3224.3366 | 0.1105 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -66.2612 | 64.317 | 34.4853 | 3545.4846 | 9.2664 | [6 empty] | 110.1576 | 163.8908 | 25.7535 | [5 empty] | -33.295 | 54.1944 | 3287.07 | [5 empty] | 111.2598 | 164.0484 | 25.0939 | [7 empty] | -32.0797 | 54.3904 | 1.231 | 3263.4503 | 0.5108 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -64.4328 | 50.1097 | 31.4618 | 3950.0177 | 10.0313 | [6 empty] | 113.2347 | 165.1949 | 41.1057 | [5 empty] | -33.1559 | 46.7034 | 3512.3774 | [5 empty] | 113.4322 | 164.9268 | 41.0123 | [7 empty] | -32.7069 | 46.6238 | 0.456 | 3507.0334 | 0.1497 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.576 | 24.8968 | 30.9454 | 4983.1912 | 12.0885 | [6 empty] | 118.8985 | 167.5953 | 69.3638 | [5 empty] | -32.9258 | 33.7558 | 3976.1341 | [5 empty] | 120.0428 | 168.4067 | 68.9501 | [7 empty] | -32.2847 | 34.0717 | 0.7147 | 3953.5413 | 0.3373 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.9328 | -6.7983 | 35.6693 | 7273.7123 | 15.2643 | [6 empty] | 127.3732 | 171.1869 | 111.6458 | [5 empty] | -32.6363 | 16.1624 | 4807.552 | [5 empty] | 128.0277 | 171.6172 | 111.056 | [7 empty] | -32.2192 | 16.4833 | 0.5263 | 4780.6975 | 0.2627 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.8526 | -40.7032 | 43.4734 | 13965.022 | 14.0918 | [6 empty] | 138.8271 | 176.0412 | 168.7922 | [5 empty] | -32.3305 | -4.8061 | 6259.2361 | [5 empty] | 138.664 | 175.9269 | 169.1674 | [7 empty] | -32.4505 | -4.968 | 0.2015 | 6277.7617 | 0.0927 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -54.2124 | -75.6382 | 52.7306 | 2.1955e+18 | 11.424 | [6 empty] | 153.3973 | 182.2162 | 241.4861 | [5 empty] | -32.0521 | -27.7901 | 9041.0695 | [5 empty] | 153.447 | 182.7574 | 239.8511 | [7 empty] | -32.1723 | -27.0575 | 0.7424 | 8912.7412 | 0.346 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.7346 | -108.0431 | 59.8413 | 4.391e+18 | 8.8837 | [6 empty] | 171.1999 | 189.7612 | 330.3076 | [5 empty] | -31.837 | -51.6067 | 16584.9427 | [5 empty] | 170.8346 | 190.1245 | 327.6519 | [7 empty] | -32.0635 | -50.7139 | 0.9211 | 16059.5234 | 0.2765 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -50.123 | -137.4365 | 64.9112 | 4.391e+18 | 8.2239 | [6 empty] | 192.1583 | 198.6436 | 434.8737 | [5 empty] | -31.7105 | -75.1915 | 623501.1782 | [5 empty] | 193.0121 | 199.905 | 425.1356 | [7 empty] | -30.8364 | -72.5143 | 2.8162 | 84134.8511 | 0.434 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -93.0697 | 81.7748 | 47.7192 | 3565.1823 | 10.0389 | [6 empty] | 148.5433 | 236.604 | 31.3713 | [5 empty] | -47.7397 | 66.8646 | 3313.1493 | [5 empty] | 146.5662 | 235.0212 | 31.2284 | [7 empty] | -48.5274 | 66.7869 | 0.7915 | 3322.3162 | 0.2867 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.9635 | 78.3708 | 47.1944 | 3643.0523 | 10.3496 | [6 empty] | 149.3993 | 236.9668 | 35.6419 | [5 empty] | -47.667 | 65.1217 | 3354.5102 | [5 empty] | 150.3524 | 236.6977 | 35.4686 | [7 empty] | -46.598 | 64.9945 | 1.0766 | 3343.4214 | 0.3008 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.9784 | 66.5742 | 44.222 | 3919.6338 | 10.94 | [6 empty] | 152.4764 | 238.2709 | 50.9941 | [5 empty] | -47.4128 | 58.9831 | 3508.3099 | [5 empty] | 153.2478 | 237.8637 | 51.1434 | [7 empty] | -46.4721 | 58.7152 | 0.9781 | 3502.1658 | 0.2454 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -88.6254 | 45.0312 | 41.7717 | 4581.0852 | 12.2923 | [6 empty] | 158.1402 | 240.6713 | 79.2523 | [5 empty] | -46.9722 | 48.1751 | 3814.624 | [5 empty] | 159.5499 | 240.7756 | 78.6514 | [7 empty] | -45.7327 | 48.2535 | 1.242 | 3794.4029 | 0.3998 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -85.2389 | 16.7703 | 42.1511 | 5868.468 | 14.2718 | [6 empty] | 166.6148 | 244.263 | 121.5343 | [5 empty] | -46.3729 | 33.0845 | 4336.3115 | [5 empty] | 166.8236 | 244.3268 | 122.783 | [7 empty] | -46.3659 | 32.6489 | 0.4357 | 4353.4088 | 0.1863 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -81.1928 | -14.9108 | 46.1159 | 8460.8343 | 15.9685 | [6 empty] | 178.0688 | 249.1173 | 178.6807 | [5 empty] | -45.6622 | 14.4874 | 5179.3791 | [5 empty] | 178.4432 | 249.454 | 178.796 | [7 empty] | -45.5675 | 14.5211 | 0.1005 | 5175.5184 | 0.0487 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -77.2923 | -49.0919 | 53.3886 | 16498.909 | 14.3767 | [6 empty] | 192.639 | 255.2923 | 251.3746 | [5 empty] | -44.8959 | -6.6559 | 6546.8784 | [5 empty] | 191.9295 | 254.5962 | 249.8117 | [7 empty] | -44.9017 | -6.3815 | 0.2745 | 6526.829 | 0.1571 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -73.4701 | -82.1671 | 60.3938 | 1.0978e+18 | 12.1115 | [6 empty] | 210.4416 | 262.8373 | 340.196 | [5 empty] | -44.1288 | -29.3797 | 8962.9628 | [5 empty] | 210.4879 | 263.2816 | 339.5264 | [7 empty] | -44.2656 | -29.0604 | 0.3474 | 8918.2565 | 0.1623 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -70.3085 | -113.2988 | 66.3408 | 4.391e+18 | 9.9594 | [6 empty] | 231.4 | 271.7197 | 444.7622 | [5 empty] | -43.4125 | -52.6546 | 14333.5704 | [5 empty] | 232.2206 | 272.5371 | 437.4923 | [7 empty] | -42.6584 | -50.8116 | 1.9913 | 13518.2728 | 0.393 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.8943 | 94.3598 | 58.9657 | 3644.2652 | 10.8212 | [6 empty] | 196.491 | 325.8924 | 43.4535 | [5 empty] | -60.5605 | 76.9396 | 3364.9479 | [5 empty] | 196.748 | 325.1778 | 43.5225 | [7 empty] | -59.9954 | 76.74 | 0.5994 | 3362.0508 | 0.129 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -116.6182 | 91.4538 | 58.3636 | 3701.2302 | 11.0419 | [6 empty] | 197.347 | 326.2552 | 47.7242 | [5 empty] | -60.4797 | 75.4919 | 3395.0268 | [5 empty] | 197.5575 | 325.4475 | 48.0545 | [7 empty] | -59.9264 | 75.1896 | 0.6305 | 3394.3726 | 0.1319 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -114.7048 | 81.4996 | 55.6356 | 3901.4786 | 11.5213 | [6 empty] | 200.424 | 327.5593 | 63.0764 | [5 empty] | -60.1948 | 70.3649 | 3505.9052 | [5 empty] | 200.9689 | 327.4793 | 63.2272 | [7 empty] | -59.7562 | 70.2392 | 0.4563 | 3503.6323 | 0.0977 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -112.2529 | 62.9953 | 52.5906 | 4359.8233 | 12.5463 | [6 empty] | 206.0879 | 329.9597 | 91.3345 | [5 empty] | -59.6919 | 61.2316 | 3722.132 | [5 empty] | 206.7446 | 329.5616 | 90.2528 | [7 empty] | -58.9091 | 61.4131 | 0.8036 | 3707.5707 | 0.2625 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -108.6798 | 38.0086 | 50.7367 | 5188.2533 | 13.8901 | [6 empty] | 214.5625 | 333.5513 | 133.6165 | [5 empty] | -58.9877 | 48.2511 | 4078.0769 | [5 empty] | 215.9543 | 334.3331 | 131.2341 | [7 empty] | -58.1765 | 49.0121 | 1.1123 | 4044.8577 | 0.4403 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -104.3037 | 9.0073 | 51.5415 | 6635.1547 | 15.4661 | [6 empty] | 226.0165 | 338.4057 | 190.7629 | [5 empty] | -58.1191 | 31.8877 | 4627.6869 | [5 empty] | 227.0449 | 338.7916 | 188.8172 | [7 empty] | -57.4357 | 32.4334 | 0.8746 | 4596.3933 | 0.3398 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.8121 | -23.3779 | 55.9435 | 9612.387 | 16.4225 | [6 empty] | 240.5867 | 344.5807 | 263.4568 | [5 empty] | -57.1349 | 12.793 | 5457.9267 | [5 empty] | 243.0638 | 345.8742 | 260.2285 | [7 empty] | -55.851 | 13.7588 | 1.6066 | 5383.5739 | 0.622 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -95.2145 | -55.8602 | 61.5825 | 18004.6205 | 14.4405 | [6 empty] | 258.3893 | 352.1256 | 352.2783 | [5 empty] | -56.0882 | -8.3046 | 6732.6242 | [5 empty] | 260.0359 | 353.6831 | 347.4417 | [7 empty] | -55.3861 | -6.8651 | 1.6016 | 6604.1396 | 0.6581 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -91.016 | -87.5401 | 67.4257 | 3.2018e+17 | 12.384 | [6 empty] | 279.3477 | 361.0081 | 456.8444 | [5 empty] | -55.0381 | -30.5154 | 8817.6094 | [5 empty] | 279.782 | 361.808 | 449.0069 | [7 empty] | -54.5521 | -28.6592 | 1.9188 | 8562.9973 | 0.6172 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -138.4345 | 106.4821 | 69.2039 | 3693.1642 | 11.3901 | [6 empty] | 252.938 | 431.0082 | 57.6775 | [5 empty] | -72.1606 | 86.5582 | 3398.1328 | [5 empty] | 253.3684 | 431.1457 | 57.3384 | [7 empty] | -71.9168 | 86.6374 | 0.2563 | 3394.359 | 0.0883 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -138.0716 | 103.9733 | 68.5733 | 3736.1209 | 11.5478 | [6 empty] | 253.794 | 431.371 | 61.9481 | [5 empty] | -72.0809 | 85.3311 | 3420.9112 | [5 empty] | 253.7087 | 431.2108 | 61.8136 | [7 empty] | -72.0563 | 85.3494 | 0.0306 | 3420.1866 | 0.0172 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -136.2844 | 95.486 | 66.0998 | 3885.9572 | 11.9331 | [6 empty] | 256.871 | 432.6751 | 77.3003 | [5 empty] | -71.7982 | 80.9699 | 3504.3857 | [5 empty] | 257.5615 | 433.2151 | 76.9989 | [7 empty] | -71.5677 | 81.086 | 0.2581 | 3500.1667 | 0.0937 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.9274 | 79.4923 | 62.9547 | 4219.7562 | 12.752 | [6 empty] | 262.5348 | 435.0755 | 105.5585 | [5 empty] | -71.2939 | 73.1403 | 3664.9273 | [5 empty] | 264.5431 | 435.7978 | 105.0229 | [7 empty] | -70.2991 | 73.2384 | 0.9996 | 3652.7827 | 0.2686 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -130.4448 | 57.4567 | 60.0321 | 4793.8572 | 13.7564 | [6 empty] | 271.0095 | 438.6672 | 147.8405 | [5 empty] | -70.5758 | 61.8792 | 3923.229 | [5 empty] | 271.9301 | 439.2164 | 146.8182 | [7 empty] | -70.1668 | 62.1726 | 0.5033 | 3911.6004 | 0.1783 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -126.094 | 31.2497 | 58.7069 | 5720.8807 | 14.9105 | [6 empty] | 282.4635 | 443.5215 | 204.9869 | [5 empty] | -69.6694 | 47.4597 | 4309.993 | [5 empty] | 283.6839 | 443.7874 | 202.8849 | [7 empty] | -68.903 | 47.9321 | 0.9003 | 4286.3001 | 0.3051 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -121.4203 | 1.0884 | 60.3577 | 7351.8742 | 16.3002 | [6 empty] | 297.0336 | 449.6965 | 277.6808 | [5 empty] | -68.6127 | 30.3187 | 4871.1456 | [5 empty] | 297.4879 | 449.8836 | 278.5923 | [7 empty] | -68.4875 | 30.1149 | 0.2391 | 4876.9291 | 0.0742 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -116.453 | -30.0596 | 63.9233 | 10415.9218 | 16.3801 | [6 empty] | 314.8363 | 457.2414 | 366.5022 | [5 empty] | -67.4502 | 10.9879 | 5679.2346 | [5 empty] | 315.5871 | 457.6089 | 365.3383 | [7 empty] | -67.1017 | 11.2677 | 0.4469 | 5658.9083 | 0.1579 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -111.6302 | -61.3441 | 68.6819 | 18558.0109 | 14.4174 | [6 empty] | 335.7947 | 466.1239 | 471.0684 | [5 empty] | -66.238 | -9.8005 | 6856.88 | [5 empty] | 337.204 | 466.5888 | 466.5736 | [7 empty] | -65.3859 | -8.8974 | 1.2416 | 6772.7963 | 0.3865 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 119.7577 | 4.4233 | 38.9445 | 2244.3827 | 7.0652 | [6 empty] | 56.4828 | 28.9926 | 6.5382 | [5 empty] | 80.9613 | 7.8163 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.9313 | 28.6114 | 6.366 | [7 empty] | 80.9355 | 7.7849 | 0.0406 | 2244.3827 | 0.1473 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 103.008 | -18.6435 | 33.5626 | 2244.3827 | 7.7191 | [6 empty] | 59.5599 | 30.2967 | 21.8904 | [5 empty] | 71.7892 | -6.3212 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.3612 | 29.649 | 22.0545 | [7 empty] | 70.6568 | -6.8219 | 1.2382 | 2244.3827 | 0.437 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.2854 | -50.9902 | 31.6285 | 9762.2727 | 8.3222 | [6 empty] | 65.2237 | 32.6971 | 50.1486 | [5 empty] | 59.3515 | -26.4341 | 5623.0962 | [5 empty] | 63.997 | 31.9955 | 49.7509 | [7 empty] | 58.618 | -26.6225 | 0.7573 | 5730.6438 | 0.2882 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.7963 | -82.1315 | 35.9586 | 6.4036e+17 | 8.6402 | [6 empty] | 73.6983 | 36.2888 | 92.4306 | [5 empty] | 46.9201 | -48.1907 | 19583.7654 | [5 empty] | 72.4919 | 35.6421 | 90.6759 | [7 empty] | 46.71 | -47.7147 | 0.5203 | 19376.4197 | 0.2324 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.6907 | -109.1873 | 40.6217 | 2.9273e+18 | 8.7602 | [6 empty] | 85.1523 | 41.1431 | 149.577 | [5 empty] | 36.1155 | -69.2782 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.5905 | 40.3103 | 148.396 | [7 empty] | 35.3695 | -69.2392 | 0.7469 | 2.9273e+18 | 0.2956 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.5267 | -133.9401 | 45.0864 | 2.9273e+18 | 8.9369 | [6 empty] | 99.7225 | 47.3181 | 222.2709 | [5 empty] | 27.2278 | -89.0591 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.8199 | 46.7775 | 220.8753 | [7 empty] | 27.0618 | -88.8806 | 0.2438 | 2.9273e+18 | 0.1569 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.7578 | -155.9589 | 48.426 | 2.9273e+18 | 9.1102 | [6 empty] | 117.5251 | 54.8631 | 311.0923 | [5 empty] | 19.9972 | -107.6116 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.0169 | 54.5782 | 305.7427 | [7 empty] | 20.771 | -106.5896 | 1.2819 | 2.9273e+18 | 0.2929 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.8029 | -176.0069 | 50.9853 | 2.9273e+18 | 9.2869 | [6 empty] | 138.4835 | 63.7455 | 415.6585 | [5 empty] | 14.0985 | -125.0502 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 138.4848 | 63.832 | 409.2733 | [7 empty] | 15.0441 | -123.9883 | 1.4219 | 2.9273e+18 | 0.31 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 115.1227 | 15.8298 | 39.1847 | 2244.3827 | 6.608 | [6 empty] | 57.9322 | 32.923 | 2.8485 | [5 empty] | 75.9447 | 15.107 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.2832 | 32.477 | 2.7128 | [7 empty] | 75.8126 | 15.0551 | 0.142 | 2244.3827 | 0.1612 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 109.5709 | 8.1365 | 36.1779 | 2244.3827 | 7.3398 | [6 empty] | 58.7882 | 33.2857 | 7.1192 | [5 empty] | 73.4899 | 10.7823 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.6014 | 33.1406 | 6.6323 | [7 empty] | 73.8448 | 11.1925 | 0.5424 | 2244.3827 | 0.5627 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 95.487 | -14.4791 | 31.8266 | 2244.3827 | 8.0924 | [6 empty] | 61.8653 | 34.5898 | 22.4714 | [5 empty] | 65.8085 | -2.9848 | 2244.3827 | [5 empty] | 60.5113 | 33.986 | 22.2191 | [7 empty] | 64.5302 | -2.9994 | 1.2784 | 2244.3827 | 0.2995 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 74.5172 | -47.0394 | 30.9136 | 8592.9847 | 8.6619 | [6 empty] | 67.5291 | 36.9902 | 50.7295 | [5 empty] | 55.0607 | -23.0166 | 5244.837 | [5 empty] | 66.3568 | 36.5667 | 50.12 | [7 empty] | 54.007 | -22.7751 | 1.081 | 5275.9286 | 0.2562 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.7972 | -79.083 | 35.9621 | 6.4036e+17 | 8.9286 | [6 empty] | 76.0037 | 40.5819 | 93.0115 | [5 empty] | 43.94 | -45.1319 | 14686.2927 | [5 empty] | 76.3293 | 40.7343 | 91.5331 | [7 empty] | 44.8308 | -44.3286 | 1.1995 | 13663.0958 | 0.3313 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.5933 | -107.1585 | 41.0553 | 2.9273e+18 | 8.991 | [6 empty] | 87.4577 | 45.4362 | 150.1579 | [5 empty] | 33.9821 | -66.8149 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 87.2754 | 45.4552 | 147.9737 | [7 empty] | 34.3932 | -65.9872 | 0.9241 | 6.4036e+17 | 0.2292 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.9379 | -132.8074 | 45.8075 | 2.9273e+18 | 9.131 | [6 empty] | 102.0279 | 51.6112 | 222.8518 | [5 empty] | 25.6083 | -87.2049 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.35 | 51.3769 | 219.5017 | [7 empty] | 25.871 | -86.3543 | 0.8902 | 2.9273e+18 | 0.1938 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.4252 | -155.4357 | 49.2418 | 2.9273e+18 | 9.2772 | [6 empty] | 119.8305 | 59.1562 | 311.6733 | [5 empty] | 18.694 | -106.2698 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.5664 | 58.5674 | 313.4648 | [7 empty] | 17.6131 | -106.7893 | 1.1993 | 2.9273e+18 | 0.354 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.6044 | -175.9457 | 51.8737 | 2.9273e+18 | 9.4584 | [6 empty] | 140.7889 | 68.0386 | 416.2394 | [5 empty] | 13.0003 | -124.0969 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.7235 | 68.234 | 408.3616 | [7 empty] | 14.0376 | -122.699 | 1.7407 | 2.9273e+18 | 0.367 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.8454 | 25.6817 | 28.1607 | 2244.3827 | 6.7408 | [6 empty] | 66.2196 | 48.3559 | 4.9368 | [5 empty] | 53.7909 | 23.2383 | 2244.3827 | [5 empty] | 64.7256 | 47.4658 | 4.8844 | [7 empty] | 52.7139 | 23.0773 | 1.089 | 2244.3827 | 0.3511 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 78.1482 | 18.8834 | 25.7313 | 2244.3827 | 7.5406 | [6 empty] | 67.0756 | 48.7186 | 9.2075 | [5 empty] | 52.4233 | 19.4602 | 2244.3827 | [5 empty] | 65.7939 | 47.9139 | 9.1283 | [7 empty] | 51.6073 | 19.2897 | 0.8336 | 2244.3827 | 0.2888 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 70.0205 | -2.2672 | 23.9334 | 2244.3827 | 9.4623 | [6 empty] | 70.1527 | 50.0227 | 24.5597 | [5 empty] | 47.9656 | 7.0272 | 2244.3827 | [5 empty] | 68.2724 | 49.0738 | 24.3055 | [7 empty] | 46.3706 | 6.9398 | 1.5973 | 2244.3827 | 0.4644 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 56.1302 | -34.6661 | 27.0103 | 6746.029 | 9.9108 | [6 empty] | 75.8165 | 52.4231 | 52.8178 | [5 empty] | 41.2447 | -12.1276 | 4501.9769 | [5 empty] | 75.8891 | 52.3747 | 52.5357 | [7 empty] | 41.5647 | -12.0038 | 0.3432 | 4471.6536 | 0.1105 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.7023 | -68.5817 | 35.1973 | 53511.9274 | 9.969 | [6 empty] | 84.2912 | 56.0148 | 95.0999 | [5 empty] | 33.6489 | -34.5687 | 8903.8494 | [5 empty] | 84.5588 | 56.0357 | 93.4487 | [7 empty] | 34.5738 | -33.768 | 1.2234 | 8582.2304 | 0.4056 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.838 | -99.3341 | 42.159 | 2.9273e+18 | 9.7704 | [6 empty] | 95.7451 | 60.8691 | 152.2462 | [5 empty] | 26.2616 | -57.5455 | 50952.7483 | [5 empty] | 95.7423 | 60.9841 | 150.958 | [7 empty] | 26.4738 | -56.9647 | 0.6183 | 43919.2327 | 0.1746 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.3064 | -127.571 | 48.0282 | 2.9273e+18 | 9.7065 | [6 empty] | 110.3153 | 67.0441 | 224.9401 | [5 empty] | 19.6191 | -79.6181 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 109.7084 | 66.8248 | 222.5196 | [7 empty] | 19.6843 | -78.9693 | 0.6521 | 2.9273e+18 | 0.1448 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.1241 | -152.1697 | 51.8622 | 2.9273e+18 | 9.7064 | [6 empty] | 128.118 | 74.5891 | 313.7616 | [5 empty] | 13.8552 | -100.323 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 127.2287 | 74.1149 | 312.6453 | [7 empty] | 13.5871 | -100.2289 | 0.2842 | 2.9273e+18 | 0.1378 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.0984 | -174.1583 | 54.6196 | 2.9273e+18 | 9.8237 | [6 empty] | 149.0763 | 83.4715 | 418.3277 | [5 empty] | 8.9408 | -119.5389 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 147.9791 | 83.4675 | 412.0273 | [7 empty] | 8.9659 | -118.2913 | 1.2479 | 2.9273e+18 | 0.2103 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.8339 | 38.9529 | 13.0267 | 2244.3827 | 5.9716 | [6 empty] | 81.474 | 76.7625 | 8.7807 | [5 empty] | 27.8296 | 33.8942 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.7977 | 76.7219 | 8.3932 | [7 empty] | 28.5668 | 34.0771 | 0.7595 | 2244.3827 | 0.3103 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.6509 | 33.3518 | 10.7385 | 2244.3827 | 5.617 | [6 empty] | 82.33 | 77.1253 | 13.0514 | [5 empty] | 27.2211 | 30.7956 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.9143 | 76.825 | 13.0166 | [7 empty] | 27.0104 | 30.752 | 0.2152 | 2244.3827 | 0.1051 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.4129 | 14.7653 | 10.7722 | 3057.8263 | 9.2181 | [6 empty] | 85.407 | 78.4294 | 28.4036 | [5 empty] | 25.1662 | 20.2916 | 1886.3033 | [5 empty] | 84.8582 | 77.9702 | 28.2156 | [7 empty] | 25.029 | 20.2625 | 0.1403 | 1885.981 | 0.1209 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.4107 | -15.7166 | 19.7015 | 5453.2464 | 12.5484 | [6 empty] | 91.0708 | 80.8298 | 56.6617 | [5 empty] | 21.8486 | 3.1835 | 4023.996 | [5 empty] | 90.1826 | 80.626 | 57.0352 | [7 empty] | 20.7112 | 3.0086 | 1.1509 | 4072.5554 | 0.5324 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.1824 | -50.2569 | 32.098 | 12770.6764 | 12.2273 | [6 empty] | 99.5455 | 84.4215 | 98.9438 | [5 empty] | 17.7518 | -18.2511 | 6217.0869 | [5 empty] | 99.4582 | 84.4705 | 97.699 | [7 empty] | 17.894 | -17.6028 | 0.6637 | 6128.6987 | 0.3101 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.9373 | -83.4805 | 41.8815 | 2.9273e+18 | 11.3223 | [6 empty] | 110.9995 | 89.2758 | 156.0901 | [5 empty] | 13.3804 | -41.6027 | 11574.9702 | [5 empty] | 110.2752 | 89.2069 | 155.1895 | [7 empty] | 12.7912 | -41.1972 | 0.7152 | 11501.5211 | 0.2711 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.8233 | -115.0189 | 49.9405 | 2.9273e+18 | 10.6298 | [6 empty] | 125.5696 | 95.4508 | 228.7841 | [5 empty] | 9.1011 | -65.0948 | 116569.133 | [5 empty] | 126.193 | 95.9234 | 224.9908 | [7 empty] | 10.0381 | -63.673 | 1.7028 | 61749.4653 | 0.5647 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9963 | -142.7573 | 55.0633 | 2.9273e+18 | 10.1157 | [6 empty] | 143.3723 | 102.9958 | 317.6055 | [5 empty] | 5.1123 | -87.7347 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 142.6831 | 103.1044 | 317.0776 | [7 empty] | 4.4805 | -87.4839 | 0.6798 | 2.9273e+18 | 0.2853 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4932 | -167.1529 | 58.2663 | 4.391e+18 | 9.8085 | [6 empty] | 164.3307 | 111.8782 | 422.1716 | [5 empty] | 1.5121 | -108.9641 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.274 | 111.9338 | 420.5333 | [7 empty] | 0.8412 | -108.5253 | 0.8017 | 2.9273e+18 | 0.3091 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4248 | 53.0499 | 9.2825 | 1946.1695 | 5.6964 | [6 empty] | 104.2987 | 119.2668 | 14.5323 | [5 empty] | 4.2617 | 45.0374 | 1937.1118 | [5 empty] | 102.9685 | 117.7752 | 14.4529 | [7 empty] | 4.1804 | 44.7361 | 0.3121 | 1935.8424 | 0.3032 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.6683 | 48.4797 | 8.2286 | 1885.1047 | 5.42 | [6 empty] | 105.1547 | 119.6296 | 18.803 | [5 empty] | 4.0256 | 42.5393 | 1902.9529 | [5 empty] | 103.7792 | 118.1918 | 18.8067 | [7 empty] | 3.8039 | 42.2044 | 0.4017 | 1900.1238 | 0.3203 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1772 | 32.7126 | 5.5169 | 3401.1891 | 5.64 | [6 empty] | 108.2317 | 120.9337 | 34.1552 | [5 empty] | 3.2096 | 33.9033 | 3139.7034 | [5 empty] | 107.6818 | 120.1687 | 34.0696 | [7 empty] | 3.3458 | 33.7138 | 0.2334 | 3140.2062 | 0.1769 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7528 | 5.4434 | 15.3189 | 4771.4801 | 10.778 | [6 empty] | 113.8956 | 123.3341 | 62.4133 | [5 empty] | 1.8277 | 19.2769 | 3797.1877 | [5 empty] | 113.3758 | 122.9968 | 62.0199 | [7 empty] | 1.6167 | 19.3998 | 0.2441 | 3794.8686 | 0.1905 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.531 | -61.6135 | 40.0229 | 21528.8476 | 12.7147 | [6 empty] | 133.8242 | 131.7801 | 161.8417 | [5 empty] | -2.0995 | -22.2866 | 7231.1017 | [5 empty] | 133.5701 | 131.7128 | 162.0761 | [7 empty] | -2.3462 | -22.3776 | 0.263 | 7255.5674 | 0.1948 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.143 | -95.4163 | 50.171 | 2.9273e+18 | 11.0256 | [6 empty] | 148.3943 | 137.9551 | 234.5356 | [5 empty] | -4.3266 | -45.858 | 12565.1592 | [5 empty] | 148.2653 | 137.9831 | 231.8084 | [7 empty] | -4.056 | -44.963 | 0.9349 | 12186.2797 | 0.2996 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.2623 | -126.043 | 57.0359 | 4.391e+18 | 9.9454 | [6 empty] | 166.197 | 145.5 | 323.3571 | [5 empty] | -6.5631 | -69.5292 | 61057.6852 | [5 empty] | 165.946 | 145.7531 | 317.7013 | [7 empty] | -6.1891 | -67.877 | 1.694 | 44995.6018 | 0.3772 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.7081 | -153.2479 | 61.4012 | 4.391e+18 | 9.4317 | [6 empty] | 187.1554 | 154.3824 | 427.9232 | [5 empty] | -8.721 | -92.3684 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 187.4996 | 155.1076 | 421.613 | [7 empty] | -8.1522 | -90.6621 | 1.7986 | 2.9273e+18 | 0.3861 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -36.2351 | 66.9698 | 23.1774 | 3114.3991 | 7.2091 | [6 empty] | 135.1475 | 176.7136 | 22.3058 | [5 empty] | -15.8495 | 55.9418 | 3007.2594 | [5 empty] | 134.3297 | 175.563 | 21.8624 | [7 empty] | -15.6908 | 55.9205 | 0.1601 | 3002.0019 | 0.1718 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.8499 | 63.1981 | 22.8984 | 3215.36 | 7.4831 | [6 empty] | 136.0035 | 177.0764 | 26.5765 | [5 empty] | -15.9186 | 53.9128 | 3063.0397 | [5 empty] | 134.909 | 176.091 | 26.5376 | [7 empty] | -16.2617 | 53.7884 | 0.365 | 3068.9598 | 0.1951 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -36.0658 | 49.9389 | 20.1483 | 3563.4942 | 8.0813 | [6 empty] | 139.0805 | 178.3805 | 41.9287 | [5 empty] | -16.1616 | 46.8126 | 3269.851 | [5 empty] | 138.4739 | 177.5325 | 41.884 | [7 empty] | -16.0962 | 46.6411 | 0.1836 | 3271.6319 | 0.1219 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.2664 | 26.1526 | 21.3679 | 4424.3813 | 10.4774 | [6 empty] | 144.7444 | 180.7809 | 70.1868 | [5 empty] | -16.5886 | 34.4814 | 3686.0081 | [5 empty] | 142.6206 | 179.6587 | 69.6268 | [7 empty] | -17.7718 | 34.6177 | 1.1911 | 3699.2507 | 0.4936 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -36.0838 | -4.205 | 28.8622 | 6180.373 | 15.3958 | [6 empty] | 153.219 | 184.3725 | 112.4689 | [5 empty] | -17.1838 | 17.6082 | 4413.9995 | [5 empty] | 154.1037 | 184.4366 | 110.7825 | [7 empty] | -16.1402 | 18.1697 | 1.1851 | 4365.6722 | 0.6342 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.4622 | -37.0971 | 38.6373 | 10192.2003 | 15.2093 | [6 empty] | 164.673 | 189.2269 | 169.6152 | [5 empty] | -17.9178 | -2.6728 | 5634.1316 | [5 empty] | 164.5551 | 189.4025 | 169.6507 | [7 empty] | -18.1524 | -2.6009 | 0.2454 | 5635.0358 | 0.1633 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.3212 | -71.4684 | 49.2325 | 35803.5937 | 10.4715 | [6 empty] | 179.2432 | 195.4019 | 242.3091 | [5 empty] | -18.757 | -25.1061 | 7778.6459 | [5 empty] | 179.403 | 195.4988 | 239.1592 | [7 empty] | -18.2987 | -24.1304 | 1.0779 | 7635.1153 | 0.3553 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -35.0142 | -103.9008 | 57.4292 | 4.391e+18 | 9.3672 | [6 empty] | 197.0458 | 202.9468 | 331.1306 | [5 empty] | -19.6699 | -48.5594 | 12481.1392 | [5 empty] | 196.3051 | 203.0686 | 329.0014 | [7 empty] | -20.0742 | -47.8878 | 0.7839 | 12304.4921 | 0.2626 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.359 | -133.3685 | 63.1405 | 4.391e+18 | 9.0189 | [6 empty] | 218.0042 | 211.8292 | 435.6967 | [5 empty] | -20.6236 | -71.9715 | 34534.9445 | [5 empty] | 218.3808 | 212.9547 | 426.8003 | [7 empty] | -20.0641 | -69.5374 | 2.4975 | 27842.3651 | 0.4083 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.6462 | 80.3749 | 37.281 | 3336.8826 | 8.7032 | [6 empty] | 174.3892 | 249.7896 | 32.1943 | [5 empty] | -33.068 | 66.4386 | 3158.812 | [5 empty] | 173.6985 | 249.2265 | 32.208 | [7 empty] | -33.3121 | 66.3825 | 0.2505 | 3162.2241 | 0.103 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.855 | 77.1914 | 36.9446 | 3408.0146 | 8.9833 | [6 empty] | 175.2452 | 250.1524 | 36.4649 | [5 empty] | -33.0631 | 64.7645 | 3197.7876 | [5 empty] | 175.2953 | 249.9353 | 36.1334 | [7 empty] | -32.8367 | 64.8313 | 0.2361 | 3192.9326 | 0.1071 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.5014 | 65.9965 | 34.2069 | 3654.0652 | 9.5258 | [6 empty] | 178.3222 | 251.4565 | 51.8171 | [5 empty] | -33.0469 | 58.8613 | 3341.8302 | [5 empty] | 177.3815 | 250.7059 | 52.2279 | [7 empty] | -33.4295 | 58.628 | 0.4481 | 3351.5124 | 0.2074 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.5466 | 45.454 | 32.6607 | 4235.1411 | 11.0445 | [6 empty] | 183.9861 | 253.8569 | 80.0753 | [5 empty] | -33.0229 | 48.4424 | 3625.7208 | [5 empty] | 185.2488 | 254.305 | 78.2641 | [7 empty] | -32.0265 | 49.0652 | 1.175 | 3594.35 | 0.5183 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.8777 | 18.224 | 34.6029 | 5328.3047 | 13.6342 | [6 empty] | 192.4607 | 257.4486 | 122.3573 | [5 empty] | -32.9996 | 33.8416 | 4103.2015 | [5 empty] | 191.8899 | 256.4558 | 121.7927 | [7 empty] | -32.7974 | 33.8004 | 0.2064 | 4100.3664 | 0.1069 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.6177 | -12.5534 | 40.2678 | 7361.4826 | 16.887 | [6 empty] | 203.9147 | 262.3029 | 179.5037 | [5 empty] | -32.9891 | 15.7645 | 4861.8599 | [5 empty] | 203.027 | 261.2873 | 181.311 | [7 empty] | -33.2794 | 14.9799 | 0.8365 | 4905.367 | 0.4389 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.6547 | -46.0279 | 49.0106 | 12411.276 | 15.2095 | [6 empty] | 218.4848 | 268.4779 | 252.1976 | [5 empty] | -33.0048 | -4.8961 | 6055.9145 | [5 empty] | 218.9603 | 268.6693 | 249.417 | [7 empty] | -32.482 | -4.1041 | 0.949 | 5987.4603 | 0.4369 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.5522 | -78.8086 | 57.104 | 47704.722 | 12.0458 | [6 empty] | 236.2875 | 276.0229 | 341.0191 | [5 empty] | -33.0591 | -27.2241 | 8048.4799 | [5 empty] | 235.8913 | 275.9996 | 339.8127 | [7 empty] | -33.2055 | -26.9001 | 0.3555 | 8016.6656 | 0.1798 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -56.0739 | -109.7564 | 63.796 | 4.391e+18 | 9.5176 | [6 empty] | 257.2459 | 284.9053 | 445.5852 | [5 empty] | -33.1616 | -50.2169 | 11973.4866 | [5 empty] | 256.8779 | 285.033 | 437.902 | [7 empty] | -32.7815 | -48.4547 | 1.8028 | 11492.0024 | 0.3362 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -95.093 | 93.0721 | 49.804 | 3473.0856 | 9.7299 | [6 empty] | 222.3369 | 339.078 | 44.2765 | [5 empty] | -48.1175 | 76.527 | 3251.2775 | [5 empty] | 221.4174 | 338.0794 | 44.0696 | [7 empty] | -48.2504 | 76.4907 | 0.1378 | 3252.2923 | 0.0749 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -95.0379 | 90.3328 | 49.3599 | 3525.6941 | 9.9448 | [6 empty] | 223.1928 | 339.4408 | 48.5472 | [5 empty] | -48.0801 | 75.1221 | 3279.9706 | [5 empty] | 222.759 | 338.6693 | 48.6642 | [7 empty] | -48.0035 | 74.9723 | 0.1683 | 3281.2848 | 0.0683 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -93.4862 | 80.7647 | 46.7601 | 3708.1519 | 10.3992 | [6 empty] | 226.2699 | 340.7449 | 63.8994 | [5 empty] | -47.9483 | 70.1438 | 3385.4305 | [5 empty] | 226.2408 | 340.753 | 63.9335 | [7 empty] | -47.977 | 70.1377 | 0.0293 | 3385.9 | 0.0102 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -92.0141 | 62.9445 | 44.3293 | 4125.2059 | 11.5374 | [6 empty] | 231.9337 | 343.1453 | 92.1575 | [5 empty] | -47.7166 | 61.2634 | 3589.9659 | [5 empty] | 230.0358 | 341.8893 | 92.7605 | [7 empty] | -48.4877 | 60.9925 | 0.8173 | 3604.5471 | 0.299 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.6746 | 38.7485 | 43.4161 | 4865.0745 | 13.1648 | [6 empty] | 240.4084 | 346.737 | 134.4395 | [5 empty] | -47.3948 | 48.6164 | 3924.299 | [5 empty] | 241.0039 | 347.4191 | 132.3746 | [7 empty] | -47.1375 | 49.3207 | 0.7499 | 3901.3939 | 0.3152 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -86.548 | 10.4916 | 45.321 | 6113.0885 | 15.4016 | [6 empty] | 251.8624 | 351.5913 | 191.5859 | [5 empty] | -47.0024 | 32.6307 | 4436.0361 | [5 empty] | 251.5612 | 351.5916 | 189.7639 | [7 empty] | -47.0467 | 33.1551 | 0.5263 | 4417.9863 | 0.2102 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -83.5395 | -21.2192 | 51.0071 | 8505.4883 | 17.3554 | [6 empty] | 266.4325 | 357.7663 | 264.2798 | [5 empty] | -46.5653 | 13.9182 | 5199.0933 | [5 empty] | 266.9284 | 358.4447 | 260.8158 | [7 empty] | -46.2759 | 14.9279 | 1.0504 | 5146.6477 | 0.5096 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -80.284 | -53.3384 | 57.7142 | 14122.4616 | 15.0992 | [6 empty] | 284.2352 | 365.3113 | 353.1013 | [5 empty] | -46.1117 | -6.8284 | 6344.755 | [5 empty] | 284.4024 | 365.7118 | 352.2036 | [7 empty] | -46.1177 | -6.5251 | 0.3033 | 6324.0468 | 0.1578 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -77.46 | -84.6212 | 64.2838 | 51396.2585 | 12.6149 | [6 empty] | 305.1936 | 374.1937 | 457.6674 | [5 empty] | -45.6722 | -28.7469 | 8148.2323 | [5 empty] | 305.4123 | 375.0538 | 449.3695 | [7 empty] | -45.2853 | -26.7889 | 1.9959 | 7926.5398 | 0.7019 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -119.465 | 105.3201 | 61.0779 | 3560.0891 | 10.4889 | [6 empty] | 278.7838 | 444.1938 | 58.5005 | [5 empty] | -61.4659 | 86.1728 | 3311.2329 | [5 empty] | 279.3151 | 444.6357 | 58.4641 | [7 empty] | -61.3221 | 86.2092 | 0.1484 | 3309.529 | 0.0499 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -119.2565 | 102.9321 | 60.5651 | 3600.2088 | 10.6448 | [6 empty] | 279.6398 | 444.5566 | 62.7712 | [5 empty] | -61.4151 | 84.9738 | 3333.1737 | [5 empty] | 280.1454 | 444.9581 | 62.8542 | [7 empty] | -61.2793 | 84.9733 | 0.1358 | 3332.1809 | 0.0378 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -117.6975 | 94.7029 | 58.1706 | 3739.3505 | 11.017 | [6 empty] | 282.7169 | 445.8607 | 78.1234 | [5 empty] | -61.2348 | 80.7108 | 3413.4513 | [5 empty] | 283.3123 | 446.047 | 77.9953 | [7 empty] | -60.9339 | 80.7245 | 0.3012 | 3410.3007 | 0.0811 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -116.009 | 79.1995 | 55.4375 | 4049.4784 | 11.9011 | [6 empty] | 288.3807 | 448.2611 | 106.3815 | [5 empty] | -60.9134 | 73.0517 | 3567.3617 | [5 empty] | 289.2515 | 448.1479 | 105.357 | [7 empty] | -60.25 | 73.2253 | 0.6857 | 3556.6243 | 0.217 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -113.398 | 57.7311 | 53.1151 | 4578.2224 | 13.0654 | [6 empty] | 296.8554 | 451.8528 | 148.6635 | [5 empty] | -60.4565 | 62.0222 | 3813.9456 | [5 empty] | 297.1843 | 451.8421 | 147.2739 | [7 empty] | -60.1504 | 62.346 | 0.4455 | 3802.7264 | 0.1708 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.9912 | 32.1477 | 52.5204 | 5415.523 | 14.519 | [6 empty] | 308.3093 | 456.7071 | 205.8099 | [5 empty] | -59.8813 | 47.8765 | 4181.2598 | [5 empty] | 308.9634 | 456.3791 | 203.684 | [7 empty] | -59.2081 | 48.2707 | 0.7801 | 4161.51 | 0.2724 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -106.42 | 2.5788 | 55.1167 | 6845.1632 | 16.5181 | [6 empty] | 322.8795 | 462.8821 | 278.5038 | [5 empty] | -59.2131 | 31.028 | 4710.5859 | [5 empty] | 322.0645 | 462.2028 | 278.0528 | [7 empty] | -59.3688 | 31.0456 | 0.1567 | 4712.0454 | 0.053 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -102.496 | -28.1908 | 59.5934 | 9377.9621 | 17.147 | [6 empty] | 340.6822 | 470.4271 | 367.3253 | [5 empty] | -58.4819 | 11.9855 | 5465.0701 | [5 empty] | 340.1062 | 469.852 | 364.5578 | [7 empty] | -58.3829 | 12.4802 | 0.5046 | 5440.9982 | 0.2317 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.7862 | -59.0934 | 65.1274 | 15157.1431 | 14.9108 | [6 empty] | 361.6405 | 479.3095 | 471.8914 | [5 empty] | -57.725 | -8.5409 | 6546.3084 | [5 empty] | 361.0031 | 479.5403 | 467.1387 | [7 empty] | -57.8309 | -7.521 | 1.0254 | 6484.3965 | 0.4883 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 153.4632 | 9.3101 | 47.678 | 2244.3827 | 7.4814 | [6 empty] | 91.4149 | 46.8137 | 7.6506 | [5 empty] | 105.8816 | 12.3401 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.5826 | 45.7467 | 7.2268 | [7 empty] | 105.3664 | 12.3423 | 0.5152 | 2244.3827 | 0.3649 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 138.7195 | -10.5646 | 42.2453 | 2244.3827 | 8.3989 | [6 empty] | 94.4919 | 48.1178 | 23.0028 | [5 empty] | 97.9394 | 0.465 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.4468 | 47.0231 | 22.5542 | [7 empty] | 96.9876 | 0.3772 | 0.9559 | 2244.3827 | 0.3359 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 115.1216 | -41.3055 | 37.3788 | 4374.2217 | 8.9676 | [6 empty] | 100.1558 | 50.5182 | 51.2609 | [5 empty] | 86.0247 | -17.8416 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.8401 | 49.3402 | 51.691 | [7 empty] | 84.1939 | -18.6473 | 2.0002 | 2244.3827 | 0.5605 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.9828 | -73.5985 | 39.3442 | 15780.5487 | 9.3105 | [6 empty] | 108.6304 | 54.1098 | 93.5429 | [5 empty] | 72.6614 | -39.3254 | 6804.418 | [5 empty] | 106.7106 | 53.1361 | 92.8858 | [7 empty] | 71.6377 | -39.4881 | 1.0366 | 6934.8194 | 0.3147 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.9227 | -103.0485 | 43.6768 | 6.4036e+17 | 9.4523 | [6 empty] | 120.0844 | 58.9641 | 150.6893 | [5 empty] | 59.7983 | -61.3902 | 19788.8171 | [5 empty] | 119.9932 | 58.8264 | 148.2072 | [7 empty] | 60.6912 | -60.5491 | 1.2267 | 18270.721 | 0.27 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.6211 | -130.3565 | 48.3834 | 2.9273e+18 | 9.6268 | [6 empty] | 134.6545 | 65.1392 | 223.3832 | [5 empty] | 48.3822 | -82.6797 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 133.1878 | 64.3867 | 222.4498 | [7 empty] | 47.7795 | -82.7162 | 0.6039 | 6.4036e+17 | 0.2173 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.3615 | -154.213 | 51.7786 | 2.9273e+18 | 9.7635 | [6 empty] | 152.4572 | 72.6841 | 312.2047 | [5 empty] | 38.6324 | -102.7524 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 151.2431 | 72.1481 | 312.7801 | [7 empty] | 37.8113 | -103.046 | 0.872 | 2.9273e+18 | 0.2247 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.4685 | -175.7671 | 54.4356 | 2.9273e+18 | 9.9273 | [6 empty] | 173.4156 | 81.5665 | 416.7708 | [5 empty] | 30.4722 | -121.4784 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 172.2894 | 81.282 | 411.0215 | [7 empty] | 30.737 | -120.471 | 1.0416 | 2.9273e+18 | 0.1796 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 149.4858 | 18.5417 | 48.0529 | 2244.3827 | 7.0989 | [6 empty] | 92.8643 | 50.744 | 3.9609 | [5 empty] | 101.4347 | 18.1186 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.3503 | 49.8999 | 3.8358 | [7 empty] | 100.7142 | 18.0137 | 0.7281 | 2244.3827 | 0.2533 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 144.5984 | 12.1855 | 45.3764 | 2244.3827 | 7.6583 | [6 empty] | 93.7203 | 51.1068 | 8.2315 | [5 empty] | 99.2871 | 14.6164 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.963 | 49.8184 | 8.3834 | [7 empty] | 97.0783 | 14.2487 | 2.2393 | 2244.3827 | 0.5432 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 131.5043 | -7.2804 | 40.5828 | 2244.3827 | 8.6791 | [6 empty] | 96.7973 | 52.4109 | 23.5837 | [5 empty] | 92.25 | 3.0183 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.7351 | 50.9657 | 23.4635 | [7 empty] | 89.9894 | 2.683 | 2.2853 | 2244.3827 | 0.5501 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 110.0174 | -37.8324 | 36.4614 | 4207.0871 | 9.2396 | [6 empty] | 102.4611 | 54.8113 | 51.8419 | [5 empty] | 81.5397 | -15.0628 | 2244.3826 | [5 empty] | 102.3478 | 54.7772 | 51.7278 | [7 empty] | 81.4771 | -14.9986 | 0.0897 | 2244.3827 | 0.0291 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 88.5184 | -70.4296 | 38.9453 | 13581.4379 | 9.5528 | [6 empty] | 110.9358 | 58.403 | 94.1239 | [5 empty] | 69.3096 | -36.551 | 6431.4946 | [5 empty] | 110.8031 | 58.2533 | 93.2811 | [7 empty] | 69.687 | -36.2397 | 0.4892 | 6355.8166 | 0.1262 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 70.5093 | -100.4756 | 43.6621 | 6.4036e+17 | 9.664 | [6 empty] | 122.3898 | 63.2573 | 151.2703 | [5 empty] | 57.3249 | -58.8517 | 16288.1089 | [5 empty] | 120.7289 | 62.5012 | 151.9783 | [7 empty] | 55.9419 | -59.4442 | 1.5045 | 17635.2164 | 0.3662 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.8652 | -128.4779 | 48.6907 | 2.9273e+18 | 9.8192 | [6 empty] | 136.9599 | 69.4323 | 223.9642 | [5 empty] | 46.5224 | -80.5073 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 136.0674 | 69.2041 | 221.855 | [7 empty] | 46.3299 | -79.9372 | 0.6017 | 6.4036e+17 | 0.1276 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.9554 | -152.9261 | 52.2709 | 2.9273e+18 | 9.9373 | [6 empty] | 154.7626 | 76.9772 | 312.7856 | [5 empty] | 37.1831 | -100.975 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.5146 | 76.5273 | 310.9669 | [7 empty] | 36.7613 | -100.6805 | 0.5144 | 2.9273e+18 | 0.144 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 33.233 | -174.9334 | 55.0133 | 2.9273e+18 | 10.066 | [6 empty] | 175.721 | 85.8597 | 417.3518 | [5 empty] | 29.2954 | -120.0612 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 176.2981 | 86.2195 | 410.2331 | [7 empty] | 30.7268 | -118.6216 | 2.03 | 2.9273e+18 | 0.4197 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.7804 | 26.699 | 38.8466 | 2244.3827 | 7.2829 | [6 empty] | 101.1517 | 66.1769 | 6.0492 | [5 empty] | 80.9779 | 24.847 | 2244.3827 | [5 empty] | 101.034 | 65.8176 | 5.7223 | [7 empty] | 81.6652 | 24.898 | 0.6891 | 2244.3827 | 0.2318 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.0155 | 20.9349 | 36.4761 | 2244.3827 | 7.9096 | [6 empty] | 102.0077 | 66.5397 | 10.3199 | [5 empty] | 79.547 | 21.6767 | 2244.3827 | [5 empty] | 101.7488 | 66.1201 | 9.8432 | [7 empty] | 80.1722 | 21.8226 | 0.642 | 2244.3827 | 0.2714 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 107.0926 | 2.5798 | 33.4082 | 2244.3827 | 9.626 | [6 empty] | 105.0848 | 67.8438 | 25.6721 | [5 empty] | 74.7634 | 11.0018 | 2244.3827 | [5 empty] | 104.2413 | 67.3755 | 25.1666 | [7 empty] | 74.4852 | 11.2154 | 0.3507 | 2244.3827 | 0.2422 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 91.2108 | -27.2286 | 31.9451 | 4045.9535 | 10.2533 | [6 empty] | 110.7486 | 70.2442 | 53.9302 | [5 empty] | 67.1959 | -6.1627 | 2629.0833 | [5 empty] | 110.2113 | 69.9657 | 53.074 | [7 empty] | 67.1883 | -5.7583 | 0.4045 | 2560.3798 | 0.2267 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.6041 | -60.4086 | 36.9628 | 10117.4284 | 10.437 | [6 empty] | 119.2232 | 73.8358 | 96.2122 | [5 empty] | 58.1131 | -27.3284 | 5540.4163 | [5 empty] | 117.6375 | 73.0432 | 96.9789 | [7 empty] | 56.7962 | -28.0065 | 1.4812 | 5694.5272 | 0.4245 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 60.0776 | -91.9808 | 43.4457 | 1.3722e+17 | 10.4018 | [6 empty] | 130.6772 | 78.6902 | 153.3586 | [5 empty] | 48.7396 | -50.0406 | 10797.5207 | [5 empty] | 131.0483 | 78.8822 | 152.0463 | [7 empty] | 49.3344 | -49.4544 | 0.8351 | 10501.7867 | 0.223 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.8188 | -121.8535 | 49.7106 | 2.9273e+18 | 10.4089 | [6 empty] | 145.2474 | 84.8652 | 226.0525 | [5 empty] | 39.8846 | -72.6289 | 92569.7599 | [5 empty] | 144.8932 | 84.6099 | 224.1607 | [7 empty] | 40.1997 | -72.1668 | 0.5593 | 77685.4437 | 0.1455 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.4472 | -148.013 | 53.9477 | 2.9273e+18 | 10.3175 | [6 empty] | 163.05 | 92.4101 | 314.874 | [5 empty] | 31.9248 | -94.2552 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 162.5406 | 92.5007 | 313.3803 | [7 empty] | 31.6724 | -93.8003 | 0.5202 | 2.9273e+18 | 0.1139 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.6386 | -171.3617 | 56.9279 | 4.391e+18 | 10.1838 | [6 empty] | 184.0084 | 101.2925 | 419.4401 | [5 empty] | 24.9953 | -114.4952 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 183.492 | 101.3149 | 412.7898 | [7 empty] | 25.6318 | -113.1255 | 1.5104 | 2.9273e+18 | 0.2803 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.7494 | 38.5725 | 24.6625 | 2244.3827 | 7.1384 | [6 empty] | 116.406 | 94.5836 | 9.8931 | [5 empty] | 54.4449 | 34.3851 | 2244.3827 | [5 empty] | 116.1896 | 94.0392 | 9.6842 | [7 empty] | 55.0215 | 34.2972 | 0.5832 | 2244.3827 | 0.215 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 76.1326 | 33.6152 | 22.56 | 2244.3827 | 7.3296 | [6 empty] | 117.262 | 94.9464 | 14.1638 | [5 empty] | 53.6569 | 31.6669 | 2244.3827 | [5 empty] | 116.2984 | 94.3792 | 14.3816 | [7 empty] | 53.0281 | 31.4466 | 0.6663 | 2244.3827 | 0.2166 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 71.3719 | 17.0928 | 21.0715 | 2244.3827 | 10.0164 | [6 empty] | 120.3391 | 96.2505 | 29.516 | [5 empty] | 50.9667 | 22.3499 | 2244.3827 | [5 empty] | 120.1829 | 95.926 | 29.3041 | [7 empty] | 51.2752 | 22.3336 | 0.3089 | 2244.3827 | 0.1164 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.7089 | -10.8909 | 23.3412 | 3956.0181 | 12.3732 | [6 empty] | 126.0029 | 98.6509 | 57.7741 | [5 empty] | 46.5289 | 6.8398 | 3099.9889 | [5 empty] | 126.4979 | 98.7781 | 56.6086 | [7 empty] | 47.364 | 7.4407 | 1.0288 | 3034.6424 | 0.4456 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 51.1314 | -43.8062 | 32.3098 | 7586.8478 | 12.0894 | [6 empty] | 134.4776 | 102.2425 | 100.0561 | [5 empty] | 40.8914 | -13.162 | 4747.5406 | [5 empty] | 134.1317 | 102.1856 | 101.2518 | [7 empty] | 40.2228 | -13.6853 | 0.8491 | 4815.2415 | 0.3135 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.405 | -76.6632 | 41.5812 | 23530.3402 | 11.5869 | [6 empty] | 145.9315 | 107.0968 | 157.2025 | [5 empty] | 34.6954 | -35.6268 | 7566.4508 | [5 empty] | 146.8631 | 107.8844 | 154.1275 | [7 empty] | 35.6287 | -34.1118 | 1.7794 | 7267.6687 | 0.6294 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.8585 | -108.7576 | 50.0193 | 2.9273e+18 | 11.1226 | [6 empty] | 160.5017 | 113.2719 | 229.8964 | [5 empty] | 28.4715 | -58.8531 | 15348.2651 | [5 empty] | 159.4878 | 113.0422 | 227.9987 | [7 empty] | 28.0529 | -58.278 | 0.7113 | 15102.6197 | 0.1823 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 24.0606 | -137.3342 | 55.6355 | 2.9273e+18 | 10.5689 | [6 empty] | 178.3043 | 120.8168 | 318.7179 | [5 empty] | 22.5608 | -81.7189 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 176.7435 | 120.4956 | 317.8708 | [7 empty] | 21.5823 | -81.531 | 0.9964 | 1.3722e+17 | 0.3264 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.9281 | -162.7682 | 59.2977 | 2.9273e+18 | 10.1767 | [6 empty] | 199.2627 | 129.6992 | 423.284 | [5 empty] | 17.1718 | -103.4709 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 198.7368 | 129.9121 | 420.0468 | [7 empty] | 17.0886 | -102.646 | 0.8291 | 2.9273e+18 | 0.1498 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.2979 | 51.9015 | 10.5327 | 2244.3827 | 5.8338 | [6 empty] | 139.2308 | 137.0879 | 15.6447 | [5 empty] | 28.3979 | 44.9354 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.4807 | 136.5996 | 15.2138 | [7 empty] | 29.3506 | 44.9342 | 0.9528 | 2244.3827 | 0.3681 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.5996 | 47.7108 | 8.3043 | 2244.3827 | 5.2137 | [6 empty] | 140.0867 | 137.4507 | 19.9153 | [5 empty] | 28.0062 | 42.6621 | 2244.3826 | [5 empty] | 141.6009 | 137.6016 | 19.6445 | [7 empty] | 29.7244 | 42.5977 | 1.7194 | 2244.3827 | 0.6692 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.6873 | 33.3157 | 6.2105 | 1923.4609 | 5.8755 | [6 empty] | 143.1638 | 138.7548 | 35.2675 | [5 empty] | 26.6476 | 34.7622 | 1959.0228 | [5 empty] | 143.69 | 138.8063 | 34.8773 | [7 empty] | 27.2996 | 34.8911 | 0.6646 | 1968.744 | 0.2519 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.6773 | 7.9833 | 13.6708 | 3914.437 | 12.589 | [6 empty] | 148.8276 | 141.1552 | 63.5257 | [5 empty] | 24.331 | 21.2383 | 3267.603 | [5 empty] | 149.818 | 141.5003 | 63.0053 | [7 empty] | 25.2052 | 21.4765 | 0.9061 | 3238.9652 | 0.3686 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 22.1399 | -23.3714 | 26.4987 | 6117.9904 | 14.7848 | [6 empty] | 157.3023 | 144.7468 | 105.8077 | [5 empty] | 21.2462 | 3.1123 | 4256.2314 | [5 empty] | 157.4962 | 144.5126 | 104.8443 | [7 empty] | 21.8636 | 3.3765 | 0.6716 | 4224.8776 | 0.3017 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.9249 | -56.3182 | 38.1799 | 11403.4678 | 13.793 | [6 empty] | 168.7562 | 149.6011 | 162.9541 | [5 empty] | 17.6623 | -18.1454 | 5895.076 | [5 empty] | 167.8154 | 148.7408 | 162.5931 | [7 empty] | 17.5434 | -18.3129 | 0.2053 | 5916.8532 | 0.1587 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.2534 | -89.8209 | 48.8263 | 214975.2845 | 12.6119 | [6 empty] | 183.3264 | 155.7761 | 235.648 | [5 empty] | 13.8462 | -41.0634 | 8960.644 | [5 empty] | 183.2593 | 155.9117 | 232.6012 | [7 empty] | 14.1749 | -40.0479 | 1.0674 | 8751.6924 | 0.3811 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4538 | -120.5834 | 56.2447 | 2.9273e+18 | 11.2733 | [6 empty] | 201.1291 | 163.3211 | 324.4694 | [5 empty] | 10.0122 | -64.4513 | 17893.1188 | [5 empty] | 202.002 | 163.7419 | 319.4251 | [7 empty] | 11.1585 | -63.007 | 1.844 | 16519.2683 | 0.6435 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5624 | -148.3212 | 61.1889 | 2.9273e+18 | 10.4041 | [6 empty] | 222.0874 | 172.2035 | 429.0356 | [5 empty] | 6.3329 | -87.3185 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 221.0651 | 171.861 | 423.5557 | [7 empty] | 6.4876 | -86.1726 | 1.1563 | 1.3722e+17 | 0.2254 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2358 | 65.5246 | 13.076 | 1934.1624 | 6.0405 | [6 empty] | 170.0796 | 194.5347 | 23.4182 | [5 empty] | 5.2547 | 55.5801 | 1938.623 | [5 empty] | 168.0266 | 193.1539 | 22.9637 | [7 empty] | 4.434 | 55.6689 | 0.8256 | 1935.5337 | 0.3371 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2316 | 61.9884 | 12.4728 | 1895.9955 | 5.9056 | [6 empty] | 170.9355 | 194.8974 | 27.6889 | [5 empty] | 5.0757 | 53.685 | 1916.9169 | [5 empty] | 169.461 | 193.8464 | 27.8106 | [7 empty] | 4.4629 | 53.5263 | 0.633 | 1912.6173 | 0.2803 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4624 | 49.5881 | 9.2681 | 3154.5518 | 5.8201 | [6 empty] | 174.0126 | 196.2015 | 43.0411 | [5 empty] | 4.4476 | 47.0366 | 1852.6393 | [5 empty] | 172.3418 | 195.0248 | 43.4851 | [7 empty] | 3.7007 | 46.7096 | 0.8154 | 2993.4774 | 0.3783 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.5323 | 27.1735 | 12.8765 | 3893.0986 | 8.088 | [6 empty] | 179.6764 | 198.6019 | 71.2992 | [5 empty] | 3.3508 | 35.4273 | 3350.2373 | [5 empty] | 177.2521 | 197.2751 | 71.977 | [7 empty] | 1.9878 | 35.0299 | 1.4198 | 3383.6089 | 0.693 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6635 | -1.7435 | 23.6212 | 5291.122 | 15.121 | [6 empty] | 188.1511 | 202.1936 | 113.5812 | [5 empty] | 1.8381 | 19.4149 | 3983.1497 | [5 empty] | 189.4835 | 202.4024 | 111.4511 | [7 empty] | 3.2144 | 20.1098 | 1.5418 | 3927.9846 | 0.9785 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.9258 | -67.1282 | 46.6645 | 16356.5541 | 14.3601 | [6 empty] | 214.1752 | 213.2229 | 243.4215 | [5 empty] | -2.0508 | -21.7486 | 6655.5131 | [5 empty] | 215.1366 | 214.1463 | 240.0476 | [7 empty] | -1.4486 | -20.4944 | 1.3913 | 6517.2464 | 0.6585 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.939 | -99.1299 | 55.4682 | 2.9273e+18 | 12.1406 | [6 empty] | 231.9779 | 220.7679 | 332.243 | [5 empty] | -4.2198 | -44.7073 | 9719.8812 | [5 empty] | 233.5549 | 222.0275 | 328.8438 | [7 empty] | -3.4094 | -43.4789 | 1.4716 | 9422.7208 | 0.6326 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.4045 | -128.7734 | 61.9072 | 2.9273e+18 | 10.7961 | [6 empty] | 252.9362 | 229.6503 | 436.8091 | [5 empty] | -6.4062 | -67.851 | 17868.7986 | [5 empty] | 252.5121 | 230.104 | 434.7706 | [7 empty] | -6.7259 | -67.192 | 0.7325 | 17468.9924 | 0.1778 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.6236 | 78.8979 | 27.0834 | 3073.5571 | 7.572 | [6 empty] | 209.3212 | 267.6107 | 33.3066 | [5 empty] | -14.8187 | 65.9816 | 1856.0958 | [5 empty] | 208.5408 | 266.228 | 32.7609 | [7 empty] | -14.4847 | 65.9445 | 0.336 | 1857.934 | 0.177 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -39.0827 | 75.853 | 26.7729 | 3140.9516 | 7.7573 | [6 empty] | 210.1772 | 267.9735 | 37.5773 | [5 empty] | -14.8879 | 64.3901 | 3000.1129 | [5 empty] | 208.8821 | 266.3238 | 37.5804 | [7 empty] | -14.8818 | 64.1426 | 0.2476 | 3002.4695 | 0.1588 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.4187 | 65.1911 | 24.1548 | 3364.3145 | 8.1622 | [6 empty] | 213.2543 | 269.2776 | 52.9295 | [5 empty] | -15.1328 | 58.7706 | 3135.2022 | [5 empty] | 213.6771 | 268.8767 | 52.4703 | [7 empty] | -14.462 | 58.7831 | 0.6709 | 3125.1 | 0.2535 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.8105 | 45.5476 | 23.4717 | 3881.1246 | 9.8015 | [6 empty] | 218.9181 | 271.678 | 81.1876 | [5 empty] | -15.5685 | 48.8238 | 3396.585 | [5 empty] | 218.2106 | 270.9739 | 81.4722 | [7 empty] | -15.7265 | 48.6185 | 0.259 | 3403.2038 | 0.1299 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.8746 | 19.4438 | 27.4094 | 4815.5878 | 12.8648 | [6 empty] | 227.3928 | 275.2696 | 123.4696 | [5 empty] | -16.1867 | 34.8233 | 3828.3373 | [5 empty] | 227.8371 | 275.0444 | 121.8765 | [7 empty] | -15.5123 | 35.2252 | 0.785 | 3804.5088 | 0.3688 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.4892 | -10.3171 | 35.0873 | 6439.9376 | 17.8917 | [6 empty] | 238.8467 | 280.124 | 180.616 | [5 empty] | -16.9648 | 17.3926 | 4501.1837 | [5 empty] | 238.7414 | 279.8 | 181.2421 | [7 empty] | -16.9235 | 17.1194 | 0.2762 | 4511.941 | 0.1417 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.574 | -42.9689 | 45.3166 | 9867.168 | 16.5443 | [6 empty] | 253.4169 | 286.299 | 253.3099 | [5 empty] | -17.873 | -2.6568 | 5527.5181 | [5 empty] | 252.4671 | 286.2039 | 252.1664 | [7 empty] | -18.3697 | -2.2923 | 0.6161 | 5517.1509 | 0.436 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.3928 | -75.1149 | 54.2735 | 21036.5736 | 11.2948 | [6 empty] | 271.2196 | 293.8439 | 342.1314 | [5 empty] | -18.8789 | -24.4708 | 7144.3857 | [5 empty] | 271.5398 | 293.9789 | 338.4832 | [7 empty] | -18.3734 | -23.5676 | 1.0351 | 7045.5359 | 0.3421 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.6991 | -105.8803 | 61.7145 | 4.391e+18 | 10.3027 | [6 empty] | 292.1779 | 302.7263 | 446.6975 | [5 empty] | -19.9441 | -47.0846 | 9991.7092 | [5 empty] | 292.2987 | 303.3104 | 441.0674 | [7 empty] | -19.633 | -45.6854 | 1.4334 | 9726.2251 | 0.2653 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.6352 | 91.6547 | 40.4448 | 3273.9454 | 8.7797 | [6 empty] | 257.2689 | 356.8991 | 45.3889 | [5 empty] | -32.3222 | 76.0496 | 3106.1009 | [5 empty] | 256.1317 | 356.2011 | 45.0328 | [7 empty] | -32.7238 | 76.1406 | 0.4118 | 3107.9719 | 0.1089 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.771 | 88.9897 | 40.0715 | 3323.9786 | 8.9738 | [6 empty] | 258.1249 | 357.2619 | 49.6595 | [5 empty] | -32.3348 | 74.6977 | 3133.3676 | [5 empty] | 256.5247 | 356.3761 | 49.7159 | [7 empty] | -33.0061 | 74.6679 | 0.6719 | 3140.46 | 0.2134 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.6841 | 79.7732 | 37.6213 | 3492.1068 | 9.3999 | [6 empty] | 261.202 | 358.566 | 65.0117 | [5 empty] | -32.3804 | 69.9036 | 3233.0998 | [5 empty] | 260.5622 | 358.5832 | 65.4878 | [7 empty] | -32.8877 | 69.8268 | 0.5131 | 3240.5648 | 0.1796 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -68.1587 | 62.5534 | 35.7153 | 3873.2315 | 10.6306 | [6 empty] | 266.8658 | 360.9664 | 93.2699 | [5 empty] | -32.464 | 61.3379 | 3424.8703 | [5 empty] | 265.4386 | 361.001 | 93.5351 | [7 empty] | -33.4954 | 61.4077 | 1.0338 | 3435.6271 | 0.3126 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -67.0821 | 39.1682 | 35.8972 | 4534.1293 | 12.4983 | [6 empty] | 275.3405 | 364.558 | 135.5519 | [5 empty] | -32.5886 | 49.1081 | 3735.2073 | [5 empty] | 273.8976 | 364.6116 | 134.2148 | [7 empty] | -33.4614 | 49.6335 | 1.0187 | 3732.3256 | 0.2703 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -65.3806 | 11.7382 | 39.2716 | 5612.6599 | 15.4258 | [6 empty] | 286.7944 | 369.4124 | 192.6983 | [5 empty] | -32.7559 | 33.5987 | 4205.0551 | [5 empty] | 284.8219 | 368.2672 | 191.9671 | [7 empty] | -33.4088 | 33.6887 | 0.6591 | 4210.6514 | 0.2234 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.9387 | -19.2046 | 46.4203 | 7549.6604 | 18.9336 | [6 empty] | 301.3646 | 375.5874 | 265.3922 | [5 empty] | -32.967 | 15.3728 | 4895.3794 | [5 empty] | 300.5371 | 375.149 | 264.5351 | [7 empty] | -33.2002 | 15.5391 | 0.2865 | 4892.1944 | 0.1118 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -62.2334 | -50.6038 | 54.1161 | 11445.8394 | 16.1235 | [6 empty] | 319.1672 | 383.1323 | 354.2136 | [5 empty] | -33.2222 | -4.9211 | 5906.6962 | [5 empty] | 317.5244 | 382.9695 | 353.9871 | [7 empty] | -34.1035 | -4.7901 | 0.891 | 5918.2705 | 0.3833 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.8831 | -81.5662 | 61.5292 | 24771.8125 | 12.6617 | [6 empty] | 340.1256 | 392.0147 | 458.7798 | [5 empty] | -33.519 | -26.4567 | 7433.8666 | [5 empty] | 341.4064 | 393.5527 | 453.7824 | [7 empty] | -33.0647 | -25.1032 | 1.4278 | 7298.0578 | 0.4968 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -97.1507 | 104.0076 | 52.7296 | 3404.8192 | 9.7089 | [6 empty] | 313.7159 | 462.0149 | 59.6128 | [5 empty] | -47.6986 | 85.7074 | 3199.1991 | [5 empty] | 312.132 | 460.6397 | 58.86 | [7 empty] | -47.9961 | 85.8213 | 0.3186 | 3198.8972 | 0.0935 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -97.0883 | 101.6672 | 52.2892 | 3443.3539 | 9.8644 | [6 empty] | 314.5719 | 462.3777 | 63.8835 | [5 empty] | -47.6823 | 84.5439 | 3220.2003 | [5 empty] | 313.9851 | 461.3837 | 63.2523 | [7 empty] | -47.5471 | 84.5974 | 0.1454 | 3217.0064 | 0.0844 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.8216 | 93.6605 | 49.9862 | 3573.3987 | 10.2268 | [6 empty] | 317.649 | 463.6818 | 79.2357 | [5 empty] | -47.6249 | 80.4052 | 3296.8525 | [5 empty] | 317.7061 | 463.7738 | 78.8751 | [7 empty] | -47.6019 | 80.5115 | 0.1088 | 3294.7053 | 0.0474 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.7989 | 78.5595 | 47.6055 | 3862.6788 | 11.1765 | [6 empty] | 323.3128 | 466.0822 | 107.4938 | [5 empty] | -47.5237 | 72.9618 | 3443.1311 | [5 empty] | 321.3165 | 464.7649 | 107.9493 | [7 empty] | -48.1807 | 72.7783 | 0.6822 | 3452.6638 | 0.2288 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -93.0996 | 57.6756 | 45.9436 | 4348.671 | 12.4885 | [6 empty] | 331.7874 | 469.6738 | 149.7759 | [5 empty] | -47.382 | 62.2268 | 3676.0919 | [5 empty] | 331.2183 | 468.8233 | 149.7348 | [7 empty] | -47.3477 | 62.1229 | 0.1094 | 3677.4554 | 0.0498 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.7218 | 32.7139 | 46.2652 | 5104.6025 | 14.2486 | [6 empty] | 343.2414 | 474.5282 | 206.9222 | [5 empty] | -47.2079 | 48.4305 | 4020.7792 | [5 empty] | 343.4816 | 474.5636 | 205.8215 | [7 empty] | -47.0023 | 48.6784 | 0.322 | 4011.64 | 0.1273 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -88.3828 | 3.8039 | 50.0413 | 6355.261 | 17.0278 | [6 empty] | 357.8116 | 480.7032 | 279.6161 | [5 empty] | -47.0127 | 31.9577 | 4513.4232 | [5 empty] | 357.8516 | 480.9379 | 276.7359 | [7 empty] | -46.8742 | 32.6437 | 0.6999 | 4489.0781 | 0.2896 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.6661 | -26.2809 | 55.4575 | 8434.2047 | 18.4689 | [6 empty] | 375.6142 | 488.2481 | 368.4376 | [5 empty] | -46.8093 | 13.2878 | 5207.2629 | [5 empty] | 374.4787 | 488.0999 | 365.3353 | [7 empty] | -47.1329 | 13.9758 | 0.7603 | 5183.7084 | 0.3251 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -83.1484 | -56.7643 | 61.8193 | 12635.6295 | 15.725 | [6 empty] | 396.5726 | 497.1305 | 473.0037 | [5 empty] | -46.6128 | -6.8968 | 6182.6661 | [5 empty] | 394.5879 | 496.051 | 467.8383 | [7 empty] | -46.8617 | -6.0259 | 0.9057 | 6139.9486 | 0.4778 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 185.3286 | 13.7751 | 55.9973 | 2244.3827 | 7.9128 | [6 empty] | 135.8507 | 69.4832 | 9.0656 | [5 empty] | 129.3941 | 16.426 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.5206 | 69.5243 | 8.7302 | [7 empty] | 130.5636 | 16.5302 | 1.1741 | 2244.3827 | 0.2298 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 172.5974 | -3.1556 | 50.908 | 2244.3827 | 9.0127 | [6 empty] | 138.9278 | 70.7873 | 24.4178 | [5 empty] | 122.6012 | 6.4361 | 2244.3827 | [5 empty] | 138.4031 | 70.3159 | 24.0656 | [7 empty] | 122.936 | 6.452 | 0.3352 | 2244.3827 | 0.1293 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 150.5791 | -31.1637 | 44.3143 | 2244.3827 | 9.6236 | [6 empty] | 144.5916 | 73.1877 | 52.6759 | [5 empty] | 111.7747 | -9.7632 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.9278 | 73.0842 | 52.0397 | [7 empty] | 112.7356 | -9.5458 | 0.9852 | 2244.3827 | 0.1695 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.7727 | -62.9156 | 43.3191 | 6730.2644 | 9.9579 | [6 empty] | 153.0663 | 76.7794 | 94.9579 | [5 empty] | 98.6584 | -29.9592 | 3783.6146 | [5 empty] | 152.1908 | 76.1312 | 95.9443 | [7 empty] | 98.0792 | -30.7302 | 0.9643 | 3938.354 | 0.3045 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 105.3816 | -93.5013 | 46.344 | 23007.8636 | 10.1381 | [6 empty] | 164.5202 | 81.6337 | 152.1043 | [5 empty] | 84.9993 | -51.88 | 7758.0198 | [5 empty] | 164.431 | 81.4307 | 151.203 | [7 empty] | 85.4431 | -51.6658 | 0.4929 | 7689.6596 | 0.1004 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.888 | -122.833 | 50.8588 | 1.0063e+18 | 10.2962 | [6 empty] | 179.0904 | 87.8087 | 224.7982 | [5 empty] | 72.0058 | -73.9055 | 19898.2547 | [5 empty] | 178.1955 | 87.3296 | 222.3427 | [7 empty] | 72.2475 | -73.362 | 0.5948 | 19279.6719 | 0.1588 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 70.3395 | -148.8014 | 54.5702 | 2.9273e+18 | 10.2964 | [6 empty] | 196.893 | 95.3537 | 313.6197 | [5 empty] | 60.2826 | -95.166 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 196.4058 | 95.0452 | 314.6673 | [7 empty] | 59.8723 | -95.5379 | 0.5538 | 6.4036e+17 | 0.1212 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.4946 | -172.1138 | 57.4129 | 2.9273e+18 | 10.1668 | [6 empty] | 217.8514 | 104.2361 | 418.1858 | [5 empty] | 50.0757 | -115.1822 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 217.3073 | 104.3055 | 410.7266 | [7 empty] | 50.9661 | -113.6401 | 1.7807 | 2.9273e+18 | 0.3035 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 181.7043 | 21.2562 | 56.182 | 2244.3827 | 7.767 | [6 empty] | 137.3001 | 73.4136 | 5.3758 | [5 empty] | 125.5224 | 21.1269 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.1422 | 72.6947 | 5.4068 | [7 empty] | 125.1996 | 20.9302 | 0.3781 | 2244.3827 | 0.2349 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 177.5648 | 16.0559 | 53.9368 | 2244.3827 | 8.0477 | [6 empty] | 138.1561 | 73.7763 | 9.6465 | [5 empty] | 123.6721 | 18.2372 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.9281 | 72.9944 | 9.8894 | [7 empty] | 123.2386 | 17.8603 | 0.5744 | 2244.3827 | 0.4034 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 165.8662 | -0.5755 | 49.2576 | 2244.3827 | 9.2161 | [6 empty] | 141.2332 | 75.0804 | 24.9987 | [5 empty] | 117.4398 | 8.4356 | 2244.3827 | [5 empty] | 140.0905 | 74.419 | 25.0767 | [7 empty] | 116.9589 | 8.1934 | 0.5385 | 2244.3827 | 0.231 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 145.3694 | -28.2956 | 43.2362 | 2244.3827 | 9.8461 | [6 empty] | 146.897 | 77.4808 | 53.2568 | [5 empty] | 107.4344 | -7.5518 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.9124 | 77.922 | 52.0556 | [7 empty] | 108.6518 | -6.7831 | 1.4398 | 2244.3827 | 0.4291 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.9604 | -60.0421 | 42.6775 | 6464.0621 | 10.1523 | [6 empty] | 155.3717 | 81.0725 | 95.5388 | [5 empty] | 95.1943 | -27.6321 | 3742.7058 | [5 empty] | 155.0201 | 80.8443 | 95.2159 | [7 empty] | 95.2015 | -27.5851 | 0.0475 | 3731.8548 | 0.0546 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 102.5985 | -90.9232 | 46.0465 | 19563.4009 | 10.3029 | [6 empty] | 166.8256 | 85.9268 | 152.6852 | [5 empty] | 82.3114 | -49.5867 | 7415.2862 | [5 empty] | 165.7289 | 85.4625 | 152.3535 | [7 empty] | 81.7308 | -49.626 | 0.5819 | 7468.6964 | 0.1358 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.8115 | -120.685 | 50.8404 | 6.4036e+17 | 10.4042 | [6 empty] | 181.3958 | 92.1018 | 225.3791 | [5 empty] | 69.9309 | -71.7762 | 17332.5246 | [5 empty] | 181.2516 | 92.2454 | 223.6485 | [7 empty] | 70.1034 | -71.1533 | 0.6463 | 16706.4498 | 0.1395 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.6842 | -147.1327 | 54.7795 | 2.9273e+18 | 10.3416 | [6 empty] | 199.1984 | 99.6468 | 314.2006 | [5 empty] | 58.6606 | -93.278 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 198.3662 | 99.398 | 311.7396 | [7 empty] | 58.6631 | -92.737 | 0.5411 | 6.4036e+17 | 0.1073 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 56.116 | -170.8044 | 57.7129 | 2.9273e+18 | 10.1752 | [6 empty] | 220.1568 | 108.5292 | 418.7667 | [5 empty] | 48.7758 | -113.5601 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 218.6477 | 108.3145 | 412.1685 | [7 empty] | 48.9287 | -112.2333 | 1.3356 | 2.9273e+18 | 0.2178 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 155.4835 | 28.1032 | 48.3646 | 2244.3827 | 7.8771 | [6 empty] | 145.5876 | 88.8465 | 7.4642 | [5 empty] | 107.1376 | 26.7594 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.8811 | 87.621 | 7.4339 | [7 empty] | 106.8748 | 26.4816 | 0.3824 | 2244.3827 | 0.3247 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.9554 | 23.2953 | 46.2039 | 2244.3827 | 8.2542 | [6 empty] | 146.4435 | 89.2092 | 11.7348 | [5 empty] | 105.7581 | 24.0779 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.6471 | 87.9309 | 11.864 | [7 empty] | 105.3719 | 23.6715 | 0.5607 | 2244.3827 | 0.4292 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 143.1003 | 7.4703 | 42.6894 | 2244.3827 | 9.7912 | [6 empty] | 149.5206 | 90.5133 | 27.087 | [5 empty] | 101.0627 | 14.9013 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.2858 | 90.1008 | 26.6565 | [7 empty] | 101.6051 | 14.9636 | 0.546 | 2244.3827 | 0.1375 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 126.8112 | -19.4659 | 38.5356 | 2244.3827 | 10.6113 | [6 empty] | 155.1844 | 92.9137 | 55.3452 | [5 empty] | 93.3639 | -0.3278 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.0704 | 92.2411 | 54.7988 | [7 empty] | 93.1301 | -0.2522 | 0.2457 | 2244.3827 | 0.1578 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 108.5709 | -51.1267 | 39.9467 | 5899.2684 | 10.7529 | [6 empty] | 163.6591 | 96.5054 | 97.6272 | [5 empty] | 83.6707 | -19.8903 | 3656.2257 | [5 empty] | 162.9795 | 96.2731 | 97.1433 | [7 empty] | 83.3234 | -19.715 | 0.389 | 3653.1822 | 0.0926 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 91.4878 | -82.6937 | 44.8437 | 14105.3507 | 10.7066 | [6 empty] | 175.113 | 101.3597 | 154.7736 | [5 empty] | 73.1351 | -41.7775 | 6510.0878 | [5 empty] | 173.4946 | 100.5408 | 154.0031 | [7 empty] | 72.5141 | -41.7819 | 0.621 | 6548.8443 | 0.2005 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 75.1817 | -113.6189 | 50.8385 | 6.4036e+17 | 10.627 | [6 empty] | 189.6832 | 107.5347 | 227.4675 | [5 empty] | 62.6851 | -64.3403 | 12429.7561 | [5 empty] | 188.6504 | 107.2231 | 222.1164 | [7 empty] | 63.2692 | -62.7598 | 1.6849 | 11738.3017 | 0.3857 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.7483 | -141.3798 | 55.5707 | 2.9273e+18 | 10.4155 | [6 empty] | 207.4859 | 115.0797 | 316.2889 | [5 empty] | 52.8969 | -86.5185 | 123908.8029 | [5 empty] | 204.8505 | 114.1041 | 316.1038 | [7 empty] | 51.4373 | -86.7522 | 1.4782 | 240279.895 | 0.3557 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 50.2662 | -166.1651 | 58.8738 | 2.9273e+18 | 10.1762 | [6 empty] | 228.4442 | 123.9621 | 420.8551 | [5 empty] | 44.1025 | -107.6148 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 226.0381 | 123.0638 | 419.3847 | [7 empty] | 43.1145 | -107.5518 | 0.9901 | 2.9273e+18 | 0.2633 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 116.8247 | 38.6122 | 35.6215 | 2244.3827 | 7.466 | [6 empty] | 160.8419 | 117.2531 | 11.3081 | [5 empty] | 81.3648 | 35.2237 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.7268 | 117.4453 | 10.7677 | [7 empty] | 82.4042 | 35.4463 | 1.063 | 2244.3827 | 0.2734 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 114.0626 | 34.3688 | 33.6089 | 2244.3827 | 7.7295 | [6 empty] | 161.6979 | 117.6159 | 15.5788 | [5 empty] | 80.4883 | 32.8458 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.1685 | 117.2375 | 15.1864 | [7 empty] | 80.4798 | 32.9912 | 0.1456 | 2244.3827 | 0.2 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 108.4849 | 19.862 | 31.3807 | 2244.3827 | 9.8246 | [6 empty] | 164.7749 | 118.92 | 30.9309 | [5 empty] | 77.467 | 24.6201 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.9048 | 118.2911 | 30.2786 | [7 empty] | 77.4486 | 24.8206 | 0.2014 | 2244.3827 | 0.2366 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 97.3411 | -5.5109 | 29.7437 | 2244.3826 | 11.8068 | [6 empty] | 170.4388 | 121.3204 | 59.1891 | [5 empty] | 72.3837 | 10.6697 | 2244.3827 | [5 empty] | 169.3161 | 120.6411 | 59.1598 | [7 empty] | 71.9196 | 10.5256 | 0.486 | 2244.3827 | 0.1666 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 84.5157 | -36.4804 | 34.2886 | 5276.1863 | 11.7413 | [6 empty] | 178.9134 | 124.9121 | 101.4711 | [5 empty] | 65.7469 | -7.7847 | 3592.3122 | [5 empty] | 177.3199 | 124.1093 | 101.9377 | [7 empty] | 64.7767 | -8.1742 | 1.0455 | 3648.8821 | 0.3079 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 72.0791 | -68.4968 | 41.7553 | 10131.6266 | 11.4137 | [6 empty] | 190.3674 | 129.7664 | 158.6175 | [5 empty] | 58.2224 | -29.1077 | 5559.7299 | [5 empty] | 189.6207 | 129.6324 | 157.4153 | [7 empty] | 57.8894 | -28.6502 | 0.5658 | 5528.5861 | 0.162 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.5456 | -100.7312 | 49.8114 | 73503.2805 | 11.1427 | [6 empty] | 204.9375 | 135.9414 | 231.3114 | [5 empty] | 50.4278 | -51.7614 | 8926.2684 | [5 empty] | 203.5991 | 135.6292 | 229.64 | [7 empty] | 49.8177 | -51.2704 | 0.7831 | 8878.4929 | 0.1765 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.9025 | -130.1645 | 55.9102 | 2.9273e+18 | 10.7177 | [6 empty] | 222.7402 | 143.4864 | 320.1329 | [5 empty] | 42.8207 | -74.5861 | 19423.3257 | [5 empty] | 222.6181 | 143.7902 | 318.7505 | [7 empty] | 42.734 | -74.0722 | 0.5211 | 18915.2911 | 0.1186 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 39.2721 | -156.6671 | 60.0875 | 2.9273e+18 | 10.3321 | [6 empty] | 243.6986 | 152.3688 | 424.699 | [5 empty] | 35.7321 | -96.684 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 242.5319 | 152.5117 | 419.5611 | [7 empty] | 35.553 | -95.4237 | 1.2729 | 1.3722e+17 | 0.2242 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 74.032 | 51.0504 | 20.7426 | 2244.3827 | 6.4619 | [6 empty] | 183.6666 | 159.7574 | 17.0596 | [5 empty] | 54.1704 | 45.0694 | 2244.3827 | [5 empty] | 182.447 | 158.4249 | 16.5925 | [7 empty] | 54.4024 | 45.0168 | 0.2379 | 2244.3827 | 0.2028 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 72.0526 | 47.3718 | 18.897 | 2244.3827 | 6.2199 | [6 empty] | 184.5226 | 160.1202 | 21.3303 | [5 empty] | 53.6642 | 43.017 | 2244.3827 | [5 empty] | 183.1782 | 158.7294 | 20.7673 | [7 empty] | 53.8413 | 42.9981 | 0.1782 | 2244.3827 | 0.2074 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 69.1512 | 34.4178 | 17.3105 | 2244.3827 | 7.7569 | [6 empty] | 187.5996 | 161.4243 | 36.6825 | [5 empty] | 51.9001 | 35.8493 | 2244.3827 | [5 empty] | 186.1624 | 160.3894 | 36.2338 | [7 empty] | 51.5594 | 35.8861 | 0.3426 | 2244.3827 | 0.1999 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 62.3642 | 11.1868 | 18.2414 | 3050.7764 | 12.3379 | [6 empty] | 193.2635 | 163.8247 | 64.9406 | [5 empty] | 48.8632 | 23.4534 | 1956.6894 | [5 empty] | 191.4475 | 162.6075 | 64.8071 | [7 empty] | 48.2405 | 23.2843 | 0.6452 | 1949.0327 | 0.2257 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.4568 | -18.2554 | 26.673 | 4799.0348 | 14.1197 | [6 empty] | 201.7381 | 167.4164 | 107.2226 | [5 empty] | 44.7642 | 6.5942 | 3556.747 | [5 empty] | 199.6201 | 166.5574 | 107.776 | [7 empty] | 43.3849 | 6.2919 | 1.4121 | 3602.7959 | 0.3977 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.6141 | -49.8998 | 36.9853 | 7791.3541 | 13.1296 | [6 empty] | 213.1921 | 172.2707 | 164.369 | [5 empty] | 39.9259 | -13.5243 | 4852.8554 | [5 empty] | 212.3837 | 171.785 | 161.0966 | [7 empty] | 40.2217 | -12.5172 | 1.0496 | 4777.3108 | 0.4775 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 38.1534 | -82.8409 | 47.3561 | 17535.1738 | 12.4795 | [6 empty] | 227.7623 | 178.4457 | 237.0629 | [5 empty] | 34.6909 | -35.6116 | 6887.6712 | [5 empty] | 225.4234 | 176.9871 | 236.6151 | [7 empty] | 33.9164 | -35.888 | 0.8223 | 6958.2309 | 0.3126 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.6961 | -113.7772 | 55.2513 | 6.4036e+17 | 11.6309 | [6 empty] | 245.5649 | 185.9907 | 325.8844 | [5 empty] | 29.3549 | -58.5423 | 10902.7961 | [5 empty] | 245.2276 | 186.2767 | 322.5568 | [7 empty] | 29.3998 | -57.5324 | 1.0108 | 10638.155 | 0.2601 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.5123 | -141.9556 | 60.6607 | 2.9273e+18 | 10.8599 | [6 empty] | 266.5233 | 194.8731 | 430.4505 | [5 empty] | 24.176 | -81.2986 | 25469.9217 | [5 empty] | 265.3559 | 194.5771 | 423.1669 | [7 empty] | 24.512 | -79.723 | 1.611 | 23137.9621 | 0.3512 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 32.1764 | 64.2212 | 9.5074 | 2244.3827 | 5.6431 | [6 empty] | 214.5154 | 217.2042 | 24.8332 | [5 empty] | 28.7942 | 55.3358 | 2244.3826 | [5 empty] | 212.7074 | 215.6691 | 24.1983 | [7 empty] | 28.5201 | 55.4033 | 0.2823 | 2244.3826 | 0.2064 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.9033 | 61.0281 | 7.8189 | 2244.3826 | 5.1382 | [6 empty] | 215.3714 | 217.567 | 29.1038 | [5 empty] | 28.5184 | 53.5818 | 2181.0455 | [5 empty] | 212.2236 | 215.4865 | 29.2886 | [7 empty] | 27.3081 | 53.3289 | 1.2365 | 2132.697 | 0.464 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.7854 | 49.63 | 3.1499 | 1962.8794 | 4.5309 | [6 empty] | 218.4485 | 218.8711 | 44.456 | [5 empty] | 27.549 | 47.4118 | 2609.0697 | [5 empty] | 216.595 | 217.7917 | 44.4234 | [7 empty] | 26.7503 | 47.3438 | 0.8016 | 2624.3176 | 0.3156 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 26.1399 | 28.7866 | 7.7963 | 3338.9937 | 6.6666 | [6 empty] | 224.1123 | 221.2715 | 72.7142 | [5 empty] | 25.8504 | 36.5775 | 1852.1192 | [5 empty] | 223.1087 | 220.7485 | 71.4962 | [7 empty] | 25.581 | 36.9933 | 0.4954 | 1854.7752 | 0.3034 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.9443 | 1.5156 | 20.0544 | 4486.9417 | 15.5472 | [6 empty] | 232.5869 | 224.8631 | 114.9962 | [5 empty] | 23.4962 | 21.5098 | 3537.1863 | [5 empty] | 230.2587 | 224.1183 | 114.3858 | [7 empty] | 22.1741 | 21.7408 | 1.3422 | 3551.6389 | 0.8058 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.808 | -28.8841 | 32.0398 | 6422.1165 | 16.264 | [6 empty] | 244.0409 | 229.7175 | 172.1426 | [5 empty] | 20.6235 | 3.0318 | 4399.2942 | [5 empty] | 241.7948 | 228.5805 | 174.4203 | [7 empty] | 19.278 | 2.1471 | 1.6103 | 4470.5175 | 0.7599 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.9277 | -61.6036 | 43.968 | 10679.6053 | 15.3151 | [6 empty] | 258.6111 | 235.8925 | 244.8365 | [5 empty] | 17.3964 | -17.8633 | 5706.0666 | [5 empty] | 257.0346 | 235.2499 | 239.8121 | [7 empty] | 17.3155 | -16.5264 | 1.3394 | 5615.7471 | 0.6166 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.5576 | -93.3506 | 53.4263 | 30413.8533 | 13.6974 | [6 empty] | 276.4137 | 243.4374 | 333.6579 | [5 empty] | 13.9751 | -40.1996 | 7831.6652 | [5 empty] | 275.5383 | 243.448 | 329.7117 | [7 empty] | 13.847 | -39.137 | 1.0703 | 7711.5937 | 0.3401 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9582 | -122.9102 | 60.3044 | 2.9273e+18 | 12.0931 | [6 empty] | 297.3721 | 252.3198 | 438.2241 | [5 empty] | 10.523 | -62.9642 | 12060.98 | [5 empty] | 296.4101 | 252.5909 | 435.4906 | [7 empty] | 10.0551 | -62.1968 | 0.8988 | 11887.8593 | 0.2317 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.388 | 77.401 | 17.2795 | 1924.529 | 6.5079 | [6 empty] | 253.7571 | 290.2803 | 34.7216 | [5 empty] | 6.1954 | 65.5588 | 1939.417 | [5 empty] | 251.2057 | 288.721 | 34.9741 | [7 empty] | 5.1751 | 65.4015 | 1.0324 | 1933.0826 | 0.3884 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0657 | 74.6018 | 16.8309 | 1900.0172 | 6.448 | [6 empty] | 254.6131 | 290.643 | 38.9923 | [5 empty] | 6.0537 | 64.0586 | 1924.5803 | [5 empty] | 252.0377 | 289.1098 | 39.2177 | [7 empty] | 5.0037 | 63.9149 | 1.0597 | 1918.5927 | 0.4002 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0843 | 64.638 | 13.9397 | 3033.7069 | 6.3154 | [6 empty] | 257.6901 | 291.9471 | 54.3445 | [5 empty] | 5.5525 | 58.7534 | 1878.2133 | [5 empty] | 254.8618 | 290.1985 | 54.6552 | [7 empty] | 4.446 | 58.5405 | 1.1269 | 1872.701 | 0.4487 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.7546 | 46.1359 | 13.7929 | 3494.4468 | 7.4761 | [6 empty] | 263.354 | 294.3475 | 82.6026 | [5 empty] | 4.6626 | 49.3333 | 3134.9936 | [5 empty] | 263.1587 | 293.9782 | 82.6193 | [7 empty] | 4.748 | 49.2544 | 0.1162 | 3135.0915 | 0.0525 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.4705 | 21.3008 | 20.2207 | 4294.0829 | 10.9453 | [6 empty] | 271.8286 | 297.9392 | 124.8846 | [5 empty] | 3.404 | 36.0105 | 3525.8023 | [5 empty] | 270.9115 | 297.1465 | 124.5449 | [7 empty] | 3.2576 | 35.9941 | 0.1474 | 3527.2943 | 0.0898 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.9678 | -7.239 | 29.9293 | 5600.486 | 18.4308 | [6 empty] | 283.2826 | 302.7935 | 182.031 | [5 empty] | 1.8275 | 19.3213 | 4120.6836 | [5 empty] | 282.5067 | 301.7088 | 181.9193 | [7 empty] | 1.9305 | 19.1163 | 0.2294 | 4125.6452 | 0.1642 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.8896 | -70.4737 | 51.1875 | 13538.2453 | 15.6382 | [6 empty] | 315.6554 | 316.5135 | 343.5464 | [5 empty] | -2.0011 | -21.2064 | 6315.6189 | [5 empty] | 314.4652 | 316.1619 | 340.2947 | [7 empty] | -2.2361 | -20.4528 | 0.7893 | 6268.2374 | 0.4297 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -18.0893 | -100.8529 | 59.1863 | 49788.8767 | 13.3485 | [6 empty] | 336.6138 | 325.3959 | 448.1125 | [5 empty] | -4.0925 | -43.3454 | 8418.7216 | [5 empty] | 335.7921 | 325.3925 | 443.1595 | [7 empty] | -4.1018 | -42.2393 | 1.1062 | 8286.6931 | 0.2743 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.7226 | 90.1569 | 30.7019 | 3043.6681 | 7.8443 | [6 empty] | 301.7048 | 379.5687 | 46.8038 | [5 empty] | -13.715 | 75.5557 | 1865.6922 | [5 empty] | 300.2045 | 378.3549 | 46.5554 | [7 empty] | -14.0534 | 75.5432 | 0.3386 | 1864.9048 | 0.1222 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.9974 | 87.6553 | 30.3331 | 3090.1579 | 7.958 | [6 empty] | 302.5608 | 379.9314 | 51.0745 | [5 empty] | -13.7801 | 74.2644 | 1857.8929 | [5 empty] | 301.5104 | 378.9094 | 50.6362 | [7 empty] | -13.8948 | 74.2987 | 0.1197 | 1858.0902 | 0.069 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.4079 | 78.9173 | 27.9657 | 3244.3023 | 8.238 | [6 empty] | 305.6378 | 381.2355 | 66.4267 | [5 empty] | -14.0114 | 69.6811 | 3051.9886 | [5 empty] | 305.7446 | 381.1897 | 66.1118 | [7 empty] | -13.882 | 69.7537 | 0.1485 | 3048.9338 | 0.0643 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.8576 | 62.5311 | 26.452 | 3588.6487 | 9.4479 | [6 empty] | 311.3017 | 383.6359 | 94.6848 | [5 empty] | -14.4266 | 61.4766 | 3231.9837 | [5 empty] | 309.622 | 383.0508 | 95.9015 | [7 empty] | -15.3559 | 61.1668 | 0.9796 | 3249.2815 | 0.3864 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -41.0312 | 40.1023 | 27.7323 | 4172.9661 | 11.4877 | [6 empty] | 319.7763 | 387.2276 | 136.9669 | [5 empty] | -15.0235 | 49.7292 | 3518.7507 | [5 empty] | 319.7819 | 387.5056 | 135.6402 | [7 empty] | -15.0305 | 50.1504 | 0.4213 | 3508.5856 | 0.1625 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.8341 | 13.7283 | 32.7155 | 5094.2747 | 14.8609 | [6 empty] | 331.2303 | 392.0819 | 194.1132 | [5 empty] | -15.7877 | 34.7754 | 3946.919 | [5 empty] | 331.0643 | 392.0604 | 193.0296 | [7 empty] | -15.7766 | 35.0618 | 0.2866 | 3938.0696 | 0.1223 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -41.0446 | -16.304 | 41.3552 | 6654.7391 | 20.2736 | [6 empty] | 345.8004 | 398.2569 | 266.8072 | [5 empty] | -16.6965 | 17.1239 | 4566.1996 | [5 empty] | 343.913 | 397.6408 | 266.6199 | [7 empty] | -17.5192 | 17.1671 | 0.8239 | 4577.2411 | 0.4015 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.9662 | -47.1086 | 50.1876 | 9439.2593 | 17.3942 | [6 empty] | 363.6031 | 405.8019 | 355.6286 | [5 empty] | -17.7231 | -2.6277 | 5451.3787 | [5 empty] | 362.4955 | 406.2099 | 351.6474 | [7 empty] | -18.1954 | -1.5686 | 1.1597 | 5407.134 | 0.8303 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -41.2158 | -77.5438 | 58.3155 | 16137.6747 | 12.042 | [6 empty] | 384.5615 | 414.6843 | 460.1947 | [5 empty] | -18.8304 | -23.6959 | 6734.3403 | [5 empty] | 384.6451 | 414.9338 | 452.117 | [7 empty] | -18.224 | -22.0141 | 1.7878 | 6599.1418 | 0.6471 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.4942 | 102.5882 | 43.874 | 3225.8273 | 8.9748 | [6 empty] | 358.1518 | 484.6845 | 61.0278 | [5 empty] | -31.2143 | 85.1969 | 3063.6398 | [5 empty] | 358.7382 | 485.1057 | 60.6765 | [7 empty] | -31.0275 | 85.3071 | 0.2169 | 3060.2287 | 0.0891 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -71.4711 | 100.3345 | 43.3963 | 3261.2439 | 9.0882 | [6 empty] | 359.0077 | 485.0472 | 65.2985 | [5 empty] | -31.2359 | 84.0749 | 3083.7529 | [5 empty] | 359.5351 | 485.3797 | 64.9792 | [7 empty] | -31.0471 | 84.1674 | 0.2103 | 3080.5242 | 0.0828 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.564 | 92.6886 | 41.2258 | 3381.1186 | 9.4087 | [6 empty] | 362.0848 | 486.3513 | 80.6507 | [5 empty] | -31.3131 | 80.0815 | 3156.8766 | [5 empty] | 361.7852 | 486.0802 | 80.5372 | [7 empty] | -31.3579 | 80.0899 | 0.0455 | 3156.9366 | 0.0164 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -70.282 | 78.1715 | 39.186 | 3647.4544 | 10.3899 | [6 empty] | 367.7486 | 488.7517 | 108.9088 | [5 empty] | -31.4534 | 72.8914 | 3295.4201 | [5 empty] | 368.2691 | 488.9384 | 108.8457 | [7 empty] | -31.2297 | 72.8968 | 0.2238 | 3293.128 | 0.0679 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.5528 | 58.0287 | 38.1571 | 4088.1639 | 11.8032 | [6 empty] | 376.2233 | 492.3434 | 151.1908 | [5 empty] | -31.659 | 62.5029 | 3514.167 | [5 empty] | 375.7067 | 492.3511 | 151.3723 | [7 empty] | -31.9699 | 62.5021 | 0.3109 | 3517.6045 | 0.0957 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -68.3067 | 33.878 | 39.4421 | 4760.5943 | 13.7638 | [6 empty] | 387.6772 | 497.1977 | 208.3372 | [5 empty] | -31.9288 | 49.1204 | 3835.008 | [5 empty] | 385.9817 | 496.3806 | 209.5114 | [7 empty] | -32.6131 | 48.8222 | 0.7465 | 3850.1136 | 0.2807 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -67.2429 | 5.7834 | 44.3818 | 5838.6464 | 17.294 | [6 empty] | 402.2474 | 503.3727 | 281.0311 | [5 empty] | -32.2601 | 33.0956 | 4289.2559 | [5 empty] | 402.193 | 503.1618 | 277.8411 | [7 empty] | -31.9577 | 33.7468 | 0.718 | 4265.3733 | 0.3115 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.844 | -23.7217 | 50.9076 | 7540.6587 | 20.1805 | [6 empty] | 420.0501 | 510.9177 | 369.8526 | [5 empty] | -32.6483 | 14.874 | 4920.8557 | [5 empty] | 419.0162 | 510.4073 | 367.4924 | [7 empty] | -32.8045 | 15.3122 | 0.4653 | 4906.451 | 0.2142 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.6196 | -53.6234 | 58.0422 | 10607.4069 | 16.728 | [6 empty] | 441.0084 | 519.8001 | 474.4187 | [5 empty] | -33.0846 | -4.8952 | 5791.0879 | [5 empty] | 439.6162 | 519.4465 | 471.2005 | [7 empty] | -33.4095 | -4.2824 | 0.6935 | 5766.7834 | 0.4062 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 214.1175 | 17.4304 | 62.3966 | 2244.3827 | 8.1291 | [6 empty] | 190.1449 | 97.1821 | 10.7945 | [5 empty] | 151.7817 | 20.1866 | 2244.3827 | [5 empty] | 188.5548 | 96.2006 | 10.6449 | [7 empty] | 151.5555 | 20.0551 | 0.2617 | 2244.3827 | 0.2162 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 202.9931 | 2.6487 | 57.7579 | 2244.3827 | 9.3957 | [6 empty] | 193.222 | 98.4862 | 26.1467 | [5 empty] | 145.948 | 11.6946 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.4316 | 97.511 | 26.2927 | [7 empty] | 145.2684 | 11.3988 | 0.7412 | 2244.3827 | 0.2926 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 182.6653 | -22.817 | 50.6186 | 2244.3827 | 10.1224 | [6 empty] | 198.8858 | 100.8866 | 54.4048 | [5 empty] | 136.288 | -2.5343 | 2244.3827 | [5 empty] | 196.2193 | 99.4418 | 54.8479 | [7 empty] | 135.1119 | -3.1515 | 1.3282 | 2244.3827 | 0.4547 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 159.3778 | -53.0882 | 47.7574 | 2244.3827 | 10.3157 | [6 empty] | 207.3605 | 104.4783 | 96.6868 | [5 empty] | 123.9596 | -21.0518 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.0544 | 104.2323 | 96.3563 | [7 empty] | 124.0742 | -21.012 | 0.1213 | 2244.3827 | 0.0555 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 137.1227 | -83.6305 | 49.4344 | 8991.5223 | 10.3323 | [6 empty] | 218.8144 | 109.3326 | 153.8332 | [5 empty] | 110.3561 | -42.0696 | 4862.4896 | [5 empty] | 217.7186 | 108.6538 | 153.4161 | [7 empty] | 110.152 | -42.1805 | 0.2323 | 4883.1249 | 0.1439 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 115.7028 | -113.9809 | 53.4525 | 47297.4963 | 10.3377 | [6 empty] | 233.3846 | 115.5076 | 226.5271 | [5 empty] | 96.6647 | -64.0337 | 8565.4024 | [5 empty] | 233.1413 | 115.2897 | 222.4525 | [7 empty] | 97.7553 | -62.9021 | 1.5716 | 8275.1497 | 0.2942 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.8389 | -141.3361 | 57.2407 | 6.4036e+17 | 10.1982 | [6 empty] | 251.1872 | 123.0526 | 315.3486 | [5 empty] | 83.6786 | -85.8746 | 19962.8632 | [5 empty] | 251.0702 | 123.0168 | 312.4437 | [7 empty] | 84.2662 | -85.1602 | 0.925 | 19019.8618 | 0.1616 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 82.518 | -166.1952 | 60.3035 | 2.9273e+18 | 10.0111 | [6 empty] | 272.1456 | 131.935 | 419.9147 | [5 empty] | 71.8986 | -106.834 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 270.3383 | 131.2025 | 417.7696 | [7 empty] | 71.4685 | -106.5962 | 0.4915 | 6.4036e+17 | 0.1399 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 210.885 | 23.8268 | 62.4752 | 2244.3827 | 8.003 | [6 empty] | 191.5943 | 101.1125 | 7.1047 | [5 empty] | 148.4104 | 24.0995 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.5724 | 101.1163 | 6.8236 | [7 empty] | 148.5122 | 24.2685 | 0.1973 | 2244.3827 | 0.2654 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 207.2192 | 19.3106 | 60.452 | 2244.3827 | 8.1224 | [6 empty] | 192.4503 | 101.4753 | 11.3754 | [5 empty] | 146.8134 | 21.6709 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.91 | 101.6648 | 11.2194 | [7 empty] | 147.1491 | 21.7707 | 0.3502 | 2244.3827 | 0.1232 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 196.7849 | 4.7544 | 56.1006 | 2244.3827 | 9.4296 | [6 empty] | 195.5274 | 102.7794 | 26.7276 | [5 empty] | 141.34 | 13.3065 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.2054 | 102.5398 | 26.6974 | [7 empty] | 141.3479 | 13.2515 | 0.0555 | 2244.3827 | 0.0595 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 177.5614 | -20.4434 | 49.4126 | 2244.3827 | 10.2038 | [6 empty] | 201.1912 | 105.1798 | 54.9857 | [5 empty] | 132.2407 | -0.7549 | 2244.3827 | [5 empty] | 200.1044 | 104.8193 | 55.6477 | [7 empty] | 131.2162 | -1.1023 | 1.0818 | 2244.3827 | 0.2326 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 155.4179 | -50.6126 | 46.9646 | 2244.3828 | 10.3815 | [6 empty] | 209.6659 | 108.7714 | 97.2678 | [5 empty] | 120.5631 | -19.1354 | 2244.3827 | [5 empty] | 210.6281 | 109.404 | 95.5798 | [7 empty] | 121.4021 | -18.195 | 1.2603 | 2244.3827 | 0.3831 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 134.0522 | -81.2821 | 48.9503 | 8649.9987 | 10.3824 | [6 empty] | 221.1198 | 113.6257 | 154.4141 | [5 empty] | 107.5941 | -40.0984 | 4773.481 | [5 empty] | 220.8794 | 113.6505 | 153.3663 | [7 empty] | 107.6473 | -39.6788 | 0.423 | 4726.988 | 0.1109 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 113.3067 | -111.874 | 53.2218 | 36525.882 | 10.3737 | [6 empty] | 235.69 | 119.8007 | 227.108 | [5 empty] | 94.4544 | -62.1031 | 8255.3445 | [5 empty] | 235.3699 | 119.6929 | 225.5942 | [7 empty] | 94.6622 | -61.6742 | 0.4766 | 8165.5109 | 0.1002 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.9259 | -139.5427 | 57.222 | 6.4036e+17 | 10.2228 | [6 empty] | 253.4926 | 127.3457 | 315.9295 | [5 empty] | 81.9132 | -84.0629 | 18029.1513 | [5 empty] | 252.505 | 127.2578 | 313.8763 | [7 empty] | 81.6193 | -83.5117 | 0.6246 | 17667.8885 | 0.1056 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.8994 | -164.7043 | 60.4215 | 2.9273e+18 | 10.0329 | [6 empty] | 274.451 | 136.2281 | 420.4956 | [5 empty] | 70.4735 | -105.1891 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 273.7571 | 136.1936 | 419.2868 | [7 empty] | 70.2049 | -104.9056 | 0.3906 | 1.3722e+17 | 0.0617 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 187.581 | 29.6889 | 55.5514 | 2244.3827 | 7.7007 | [6 empty] | 199.8818 | 116.5454 | 9.1931 | [5 empty] | 132.0355 | 28.8779 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.7389 | 115.7476 | 8.9919 | [7 empty] | 131.9761 | 28.826 | 0.0788 | 2244.3827 | 0.1623 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 184.3265 | 25.4614 | 53.5846 | 2244.3827 | 7.9481 | [6 empty] | 200.7377 | 116.9082 | 13.4637 | [5 empty] | 130.7537 | 26.5848 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.5242 | 116.0732 | 13.4258 | [7 empty] | 130.5912 | 26.431 | 0.2238 | 2244.3827 | 0.1832 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 175.8803 | 11.4933 | 50.059 | 2244.3827 | 9.5127 | [6 empty] | 203.8148 | 118.2123 | 28.8159 | [5 empty] | 126.3351 | 18.6475 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.3819 | 117.3168 | 28.8504 | [7 empty] | 125.9506 | 18.4378 | 0.4381 | 2244.3827 | 0.218 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 159.8303 | -13.0023 | 44.7827 | 2244.3827 | 10.5867 | [6 empty] | 209.4786 | 120.6127 | 57.0741 | [5 empty] | 118.8998 | 5.1687 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.526 | 120.1535 | 56.0488 | [7 empty] | 118.8179 | 5.5616 | 0.4013 | 2244.3827 | 0.251 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 141.063 | -42.8412 | 43.8685 | 3683.171 | 10.7153 | [6 empty] | 217.9533 | 124.2043 | 99.3561 | [5 empty] | 109.1921 | -12.6967 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.7594 | 123.1186 | 100.4195 | [7 empty] | 107.8492 | -13.4054 | 1.5185 | 2244.3826 | 0.3985 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 122.6068 | -73.7534 | 47.1749 | 7826.177 | 10.6309 | [6 empty] | 229.4073 | 129.0586 | 156.5025 | [5 empty] | 98.1901 | -33.3888 | 4517.4062 | [5 empty] | 228.6423 | 128.6632 | 158.3459 | [7 empty] | 97.35 | -34.1595 | 1.1401 | 4619.5636 | 0.2734 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 104.2448 | -104.9753 | 52.5234 | 22459.8129 | 10.569 | [6 empty] | 243.9774 | 135.2336 | 229.1964 | [5 empty] | 86.8052 | -55.4317 | 7383.4795 | [5 empty] | 244.044 | 135.3416 | 226.9621 | [7 empty] | 87.3031 | -54.711 | 0.8759 | 7254.4282 | 0.1915 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 88.5844 | -133.5164 | 57.2772 | 6.4036e+17 | 10.3548 | [6 empty] | 261.7801 | 142.7786 | 318.0178 | [5 empty] | 75.716 | -77.7035 | 13777.7832 | [5 empty] | 261.2446 | 142.6819 | 316.2224 | [7 empty] | 75.7287 | -77.2518 | 0.4518 | 13576.7528 | 0.0877 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.6813 | -159.5055 | 60.889 | 2.9273e+18 | 10.1229 | [6 empty] | 282.7384 | 151.661 | 422.584 | [5 empty] | 65.4142 | -99.3259 | 112627.179 | [5 empty] | 281.3483 | 151.3749 | 418.016 | [7 empty] | 65.3956 | -98.3842 | 0.9419 | 85358.1163 | 0.1605 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 151.6855 | 39.048 | 44.0524 | 2244.3827 | 7.2535 | [6 empty] | 215.1361 | 144.9521 | 13.037 | [5 empty] | 107.7143 | 36.3737 | 2244.3827 | [5 empty] | 214.3805 | 143.9743 | 12.7437 | [7 empty] | 108.248 | 36.2556 | 0.5466 | 2244.3827 | 0.1792 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 148.9727 | 35.2387 | 42.1697 | 2244.3827 | 7.4943 | [6 empty] | 215.9921 | 145.3148 | 17.3077 | [5 empty] | 106.8136 | 34.2886 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.8209 | 144.9472 | 17.151 | [7 empty] | 107.1503 | 34.2457 | 0.3394 | 2244.3827 | 0.0807 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 143.0429 | 22.2334 | 39.6489 | 2244.3827 | 9.4154 | [6 empty] | 219.0691 | 146.6189 | 32.6598 | [5 empty] | 103.6844 | 27.0228 | 2244.3827 | [5 empty] | 218.0819 | 145.9139 | 32.3195 | [7 empty] | 103.6001 | 27.0427 | 0.0866 | 2244.3827 | 0.1201 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 131.1725 | -0.9776 | 36.3102 | 2244.3827 | 11.4101 | [6 empty] | 224.733 | 149.0193 | 60.918 | [5 empty] | 98.3325 | 14.5133 | 2244.3827 | [5 empty] | 224.8239 | 148.8779 | 59.9894 | [7 empty] | 98.8621 | 14.8406 | 0.6226 | 2244.3827 | 0.2262 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 117.0418 | -30.0192 | 37.8439 | 3752.3471 | 11.6086 | [6 empty] | 233.2076 | 152.611 | 103.2 | [5 empty] | 91.179 | -2.3918 | 2244.3827 | [5 empty] | 232.2187 | 152.2756 | 102.2354 | [7 empty] | 90.8202 | -2.0395 | 0.5028 | 2244.3828 | 0.1884 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.8259 | -60.8892 | 43.3567 | 6837.8484 | 11.2922 | [6 empty] | 244.6616 | 157.4653 | 160.3464 | [5 empty] | 82.8388 | -22.4143 | 4219.5988 | [5 empty] | 243.0546 | 156.865 | 160.0049 | [7 empty] | 82.0215 | -22.3936 | 0.8176 | 4242.4509 | 0.1551 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 88.1152 | -92.7941 | 50.5917 | 14473.7132 | 11.1148 | [6 empty] | 259.2318 | 163.6403 | 233.0403 | [5 empty] | 73.9416 | -44.2283 | 6367.53 | [5 empty] | 258.7414 | 163.5166 | 229.3645 | [7 empty] | 74.4007 | -43.1446 | 1.177 | 6238.8638 | 0.3106 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 75.2213 | -122.4654 | 56.6752 | 1.3722e+17 | 10.7536 | [6 empty] | 277.0344 | 171.1853 | 321.8618 | [5 empty] | 65.0104 | -66.7176 | 10219.8243 | [5 empty] | 274.9337 | 170.6832 | 318.5676 | [7 empty] | 64.3582 | -65.9282 | 1.024 | 10102.9477 | 0.1992 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 63.2384 | -149.6279 | 61.0942 | 2.9273e+18 | 10.3996 | [6 empty] | 297.9928 | 180.0677 | 426.4279 | [5 empty] | 56.4774 | -88.9089 | 23134.5691 | [5 empty] | 296.1577 | 179.8012 | 422.9737 | [7 empty] | 55.9032 | -88.1415 | 0.9584 | 22482.8816 | 0.1685 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.8588 | 50.5592 | 29.853 | 2244.3827 | 6.5898 | [6 empty] | 237.9608 | 187.4564 | 18.7885 | [5 empty] | 80.4425 | 45.4712 | 2244.3827 | [5 empty] | 234.2686 | 184.6532 | 18.6215 | [7 empty] | 79.7774 | 45.1557 | 0.7361 | 2244.3827 | 0.3563 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 107.7639 | 47.1898 | 28.1273 | 2244.3827 | 6.5445 | [6 empty] | 238.8168 | 187.8191 | 23.0592 | [5 empty] | 79.8635 | 43.6242 | 2244.3827 | [5 empty] | 236.7089 | 185.7162 | 22.5357 | [7 empty] | 80.1114 | 43.4528 | 0.3013 | 2244.3827 | 0.2649 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 104.1968 | 35.3622 | 26.4204 | 2244.3827 | 8.2762 | [6 empty] | 241.8939 | 189.1232 | 38.4114 | [5 empty] | 77.8367 | 37.1459 | 2244.3827 | [5 empty] | 239.2503 | 187.1718 | 38.7766 | [7 empty] | 77.1773 | 36.6881 | 0.8027 | 2244.3827 | 0.3414 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 96.2128 | 13.8807 | 24.9506 | 2244.3827 | 11.9274 | [6 empty] | 247.5577 | 191.5236 | 66.6695 | [5 empty] | 74.3149 | 25.8394 | 2244.3827 | [5 empty] | 243.466 | 189.4749 | 66.704 | [7 empty] | 72.4628 | 25.619 | 1.8651 | 2244.3827 | 0.4219 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.641 | -13.7412 | 29.4925 | 3788.4551 | 13.528 | [6 empty] | 256.0323 | 195.1153 | 108.9516 | [5 empty] | 69.496 | 10.2558 | 1891.8191 | [5 empty] | 252.5583 | 193.6171 | 109.034 | [7 empty] | 67.7348 | 10.0727 | 1.7707 | 1874.6254 | 0.3744 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.8151 | -44.0285 | 37.7321 | 5985.7731 | 12.7605 | [6 empty] | 267.4863 | 199.9696 | 166.0979 | [5 empty] | 63.7123 | -8.6445 | 3985.1698 | [5 empty] | 266.117 | 199.1578 | 166.6226 | [7 empty] | 63.136 | -8.9877 | 0.6707 | 4017.1248 | 0.219 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 66.0981 | -76.1569 | 47.2165 | 10376.2942 | 12.2994 | [6 empty] | 282.0565 | 206.1446 | 238.7918 | [5 empty] | 57.3399 | -29.7598 | 5517.2506 | [5 empty] | 279.9101 | 204.767 | 237.7441 | [7 empty] | 56.8798 | -29.8096 | 0.4628 | 5535.9813 | 0.178 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.4942 | -106.7641 | 55.0068 | 31017.6103 | 11.6584 | [6 empty] | 299.8591 | 213.6896 | 327.6133 | [5 empty] | 50.7273 | -52.0604 | 7914.4542 | [5 empty] | 299.2648 | 213.5762 | 327.976 | [7 empty] | 50.3165 | -52.1469 | 0.4198 | 7945.918 | 0.1009 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 47.0507 | -135.1699 | 60.6991 | 6.4036e+17 | 11.0436 | [6 empty] | 320.8175 | 222.572 | 432.1794 | [5 empty] | 44.2034 | -74.5376 | 12897.0781 | [5 empty] | 320.664 | 222.7074 | 424.2419 | [7 empty] | 45.1262 | -72.7413 | 2.0195 | 12216.2167 | 0.4756 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 67.0496 | 63.1574 | 15.4846 | 2244.3827 | 5.7424 | [6 empty] | 268.8096 | 244.9031 | 26.5621 | [5 empty] | 53.7261 | 55.2669 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.9464 | 244.0555 | 25.8456 | [7 empty] | 54.6818 | 55.2904 | 0.9559 | 2244.3827 | 0.2753 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.6347 | 60.1676 | 13.8846 | 2244.3827 | 5.2842 | [6 empty] | 269.6656 | 245.2659 | 30.8327 | [5 empty] | 53.3735 | 53.6527 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.6193 | 243.9257 | 30.3812 | [7 empty] | 53.672 | 53.5857 | 0.306 | 2244.3827 | 0.1549 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.8336 | 49.5672 | 11.8121 | 2244.3827 | 5.4954 | [6 empty] | 272.7427 | 246.57 | 46.1849 | [5 empty] | 52.1313 | 47.9602 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.1776 | 245.8737 | 45.7642 | [7 empty] | 52.2962 | 47.9859 | 0.1669 | 2244.3827 | 0.0793 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.9417 | 30.0465 | 11.9496 | 1917.0575 | 8.8438 | [6 empty] | 278.4065 | 248.9704 | 74.4431 | [5 empty] | 49.9441 | 37.9101 | 2519.1695 | [5 empty] | 276.9414 | 247.7675 | 74.7055 | [7 empty] | 49.639 | 37.6321 | 0.4127 | 2532.8098 | 0.168 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 53.0595 | 4.2963 | 20.4747 | 3811.0649 | 14.9213 | [6 empty] | 286.8812 | 252.5621 | 116.7251 | [5 empty] | 46.8909 | 23.8197 | 3076.678 | [5 empty] | 285.3007 | 251.7125 | 115.8776 | [7 empty] | 46.4139 | 24.0024 | 0.5108 | 3077.5276 | 0.2623 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 47.0177 | -24.7521 | 31.357 | 5356.3978 | 15.6883 | [6 empty] | 298.3351 | 257.4164 | 173.8715 | [5 empty] | 43.1319 | 6.3632 | 3830.7447 | [5 empty] | 296.4596 | 256.5379 | 175.3263 | [7 empty] | 42.1095 | 5.8272 | 1.1544 | 3872.6831 | 0.394 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 40.0348 | -56.43 | 42.8414 | 8109.727 | 14.5842 | [6 empty] | 312.9053 | 263.5914 | 246.5654 | [5 empty] | 38.8676 | -13.6045 | 4906.3455 | [5 empty] | 312.2852 | 263.187 | 244.6174 | [7 empty] | 38.9675 | -13.1586 | 0.457 | 4879.0177 | 0.206 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.6417 | -87.4288 | 52.2276 | 14791.6125 | 13.4918 | [6 empty] | 330.7079 | 271.1364 | 335.3868 | [5 empty] | 34.3025 | -35.2054 | 6483.961 | [5 empty] | 330.3977 | 271.0503 | 331.7855 | [7 empty] | 34.6186 | -34.3394 | 0.9219 | 6403.4371 | 0.3183 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 27.0095 | -116.8719 | 59.4551 | 123878.8559 | 12.4228 | [6 empty] | 351.6663 | 280.0188 | 439.953 | [5 empty] | 29.6554 | -57.4757 | 9094.4113 | [5 empty] | 350.8817 | 280.3521 | 434.1774 | [7 empty] | 29.6701 | -56.067 | 1.4088 | 8882.3087 | 0.3631 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.3281 | 76.063 | 11.1961 | 2244.3826 | 5.8613 | [6 empty] | 308.0513 | 317.9792 | 36.4505 | [5 empty] | 29.1501 | 65.2283 | 2159.7289 | [5 empty] | 307.2637 | 316.6364 | 36.1017 | [7 empty] | 29.5112 | 65.1256 | 0.3755 | 2177.166 | 0.1616 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.5056 | 73.3921 | 10.1679 | 2395.9007 | 5.5104 | [6 empty] | 308.9073 | 318.342 | 40.7212 | [5 empty] | 28.9434 | 63.823 | 2413.0053 | [5 empty] | 308.804 | 317.3953 | 40.4519 | [7 empty] | 29.5357 | 63.7065 | 0.6036 | 2395.9758 | 0.2224 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.9216 | 63.9696 | 6.0892 | 1963.0061 | 4.7144 | [6 empty] | 311.9844 | 319.6461 | 56.0734 | [5 empty] | 28.212 | 58.846 | 2586.9114 | [5 empty] | 311.0791 | 318.2131 | 56.4743 | [7 empty] | 28.4335 | 58.4791 | 0.4286 | 2588.8208 | 0.2107 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.1755 | 46.4201 | 5.924 | 3113.3072 | 4.9134 | [6 empty] | 317.6482 | 322.0464 | 84.3315 | [5 empty] | 26.9106 | 49.98 | 1895.2305 | [5 empty] | 316.4702 | 320.6972 | 85.0135 | [7 empty] | 26.8357 | 49.5615 | 0.4252 | 1892.2215 | 0.194 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.9984 | 22.7888 | 15.8014 | 3824.1791 | 8.395 | [6 empty] | 326.1228 | 325.6381 | 126.6135 | [5 empty] | 25.0648 | 37.3793 | 3202.6266 | [5 empty] | 325.9631 | 325.3181 | 125.4913 | [7 empty] | 25.2968 | 37.6401 | 0.3491 | 3191.2746 | 0.1275 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.847 | -4.5648 | 26.9561 | 4924.7539 | 18.1065 | [6 empty] | 337.5768 | 330.4924 | 183.7599 | [5 empty] | 22.7446 | 21.4938 | 3733.4491 | [5 empty] | 337.972 | 330.7357 | 182.8493 | [7 empty] | 22.979 | 21.7714 | 0.3633 | 3720.596 | 0.1491 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.8557 | -35.1479 | 38.9734 | 6767.8808 | 18.1511 | [6 empty] | 352.147 | 336.6674 | 256.4538 | [5 empty] | 20.0473 | 2.9548 | 4496.281 | [5 empty] | 350.9049 | 336.1752 | 255.4736 | [7 empty] | 19.639 | 3.1657 | 0.4596 | 4494.2022 | 0.2903 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.2492 | -65.868 | 49.1352 | 10172.563 | 16.8614 | [6 empty] | 369.9496 | 344.2124 | 345.2753 | [5 empty] | 17.081 | -17.5329 | 5582.308 | [5 empty] | 367.9514 | 343.1895 | 343.6682 | [7 empty] | 16.5759 | -17.3108 | 0.5518 | 5581.2155 | 0.2621 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2591 | -95.8254 | 57.5432 | 19972.8322 | 15.0963 | [6 empty] | 390.908 | 353.0948 | 449.8414 | [5 empty] | 13.9755 | -39.1085 | 7186.2911 | [5 empty] | 388.8755 | 352.7936 | 445.3561 | [7 empty] | 13.4091 | -38.1312 | 1.1296 | 7119.8988 | 0.3573 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.6746 | 88.7101 | 22.3862 | 1913.5498 | 7.0838 | [6 empty] | 355.999 | 407.2676 | 48.5328 | [5 empty] | 7.0947 | 75.0941 | 1939.8818 | [5 empty] | 353.2447 | 406.4026 | 48.7976 | [7 empty] | 5.7508 | 75.1162 | 1.344 | 1933.3775 | 0.4387 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -11.0547 | 86.2917 | 21.8988 | 1896.7696 | 7.0549 | [6 empty] | 356.855 | 407.6303 | 52.8034 | [5 empty] | 6.9788 | 73.8681 | 1929.1804 | [5 empty] | 354.2212 | 406.8513 | 53.7912 | [7 empty] | 5.5901 | 73.688 | 1.4004 | 1921.2008 | 0.4862 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8788 | 77.9318 | 19.3715 | 2983.2368 | 7.0016 | [6 empty] | 359.932 | 408.9344 | 68.1556 | [5 empty] | 6.5674 | 69.5123 | 1894.5383 | [5 empty] | 357.1196 | 408.5102 | 68.8792 | [7 empty] | 4.9139 | 69.4891 | 1.6536 | 1887.4977 | 0.5737 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1869 | 62.2124 | 18.0235 | 3304.7364 | 7.8602 | [6 empty] | 365.5959 | 411.3348 | 96.4138 | [5 empty] | 5.8294 | 61.6999 | 3013.8452 | [5 empty] | 363.4323 | 410.8735 | 96.8978 | [7 empty] | 4.6569 | 61.6705 | 1.1728 | 3028.5256 | 0.4336 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.5843 | 40.7183 | 20.788 | 3831.7967 | 9.8686 | [6 empty] | 374.0705 | 414.9265 | 138.6958 | [5 empty] | 4.7695 | 50.4795 | 3280.7996 | [5 empty] | 371.763 | 414.3641 | 138.5903 | [7 empty] | 3.6484 | 50.5871 | 1.1262 | 3291.888 | 0.4534 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.7189 | 15.2902 | 27.6317 | 4638.0295 | 13.9708 | [6 empty] | 385.5245 | 419.7808 | 195.8422 | [5 empty] | 3.4148 | 36.1391 | 3671.093 | [5 empty] | 384.059 | 419.0466 | 195.9516 | [7 empty] | 2.8942 | 36.0679 | 0.5254 | 3679.3866 | 0.247 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.5119 | -13.7636 | 37.6512 | 5935.0449 | 21.9416 | [6 empty] | 400.0947 | 425.9558 | 268.5361 | [5 empty] | 1.8081 | 19.1299 | 4226.0097 | [5 empty] | 398.6787 | 425.0606 | 265.8745 | [7 empty] | 1.6768 | 19.6412 | 0.5278 | 4209.8696 | 0.3086 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.7748 | -73.5302 | 55.9199 | 12153.1029 | 17.1141 | [6 empty] | 438.8557 | 442.3832 | 461.9237 | [5 empty] | -1.9385 | -20.5311 | 6081.2556 | [5 empty] | 437.4524 | 442.6613 | 460.6864 | [7 empty] | -2.6882 | -20.1286 | 0.851 | 6073.4313 | 0.6672 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.3633 | 101.1489 | 35.9107 | 3032.7418 | 8.4239 | [6 empty] | 412.446 | 512.3834 | 62.7567 | [5 empty] | -12.4519 | 84.6796 | 1873.69 | [5 empty] | 411.5631 | 511.6248 | 62.3622 | [7 empty] | -12.5727 | 84.7289 | 0.1304 | 1873.7903 | 0.0472 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.3956 | 98.9537 | 35.3863 | 3066.5997 | 8.4924 | [6 empty] | 413.3019 | 512.7461 | 67.0274 | [5 empty] | -12.5121 | 83.6034 | 1867.6461 | [5 empty] | 412.8179 | 512.0892 | 67.094 | [7 empty] | -12.4936 | 83.52 | 0.0855 | 1867.4658 | 0.0368 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.7784 | 91.5462 | 33.2094 | 3179.9102 | 8.7276 | [6 empty] | 416.379 | 514.0502 | 82.3796 | [5 empty] | -12.7268 | 79.771 | 2994.8247 | [5 empty] | 414.022 | 512.3015 | 83.1178 | [7 empty] | -13.3306 | 79.4918 | 0.6652 | 3004.4899 | 0.2522 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -44.1815 | 77.498 | 31.4113 | 3429.4972 | 9.7101 | [6 empty] | 422.0428 | 516.4506 | 110.6377 | [5 empty] | -13.1142 | 72.862 | 3126.7789 | [5 empty] | 419.4068 | 514.7017 | 111.7231 | [7 empty] | -13.8961 | 72.5118 | 0.8567 | 3140.0943 | 0.3243 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.3883 | 58.0429 | 31.0874 | 3833.9454 | 11.2462 | [6 empty] | 430.5175 | 520.0423 | 152.9197 | [5 empty] | -13.6765 | 62.8602 | 3332.2477 | [5 empty] | 431.4185 | 520.2989 | 151.9928 | [7 empty] | -13.2183 | 63.0513 | 0.4964 | 3323.4981 | 0.1903 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -44.2155 | 34.6771 | 33.4915 | 4438.7616 | 13.4064 | [6 empty] | 441.9715 | 524.8966 | 210.0661 | [5 empty] | -14.405 | 49.9421 | 3629.9424 | [5 empty] | 441.0058 | 523.8329 | 210.9467 | [7 empty] | -14.5392 | 49.6183 | 0.3505 | 3638.394 | 0.1442 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.4297 | 7.3835 | 39.7575 | 5383.1438 | 17.4969 | [6 empty] | 456.5416 | 531.0716 | 282.76 | [5 empty] | -15.284 | 34.424 | 4046.8071 | [5 empty] | 457.5288 | 531.2481 | 280.464 | [7 empty] | -14.6638 | 34.8711 | 0.7646 | 4026.5073 | 0.338 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.3416 | -21.2371 | 47.1919 | 6793.8772 | 22.0837 | [6 empty] | 474.3443 | 538.6166 | 371.5815 | [5 empty] | -16.2926 | 16.7145 | 4618.8694 | [5 empty] | 474.1558 | 538.3604 | 369.21 | [7 empty] | -16.1021 | 17.1407 | 0.4668 | 4601.3484 | 0.2347 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.401 | -50.5736 | 55.0735 | 9135.1468 | 18.0754 | [6 empty] | 495.3027 | 547.499 | 476.1476 | [5 empty] | -17.3982 | -2.5742 | 5391.6299 | [5 empty] | 495.1519 | 547.9869 | 471.4209 | [7 empty] | -17.3079 | -1.5959 | 0.9825 | 5347.0442 | 0.6307 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 240.9818 | 20.6635 | 67.9593 | 2244.3827 | 7.6546 | [6 empty] | 254.0634 | 129.791 | 12.8298 | [5 empty] | 173.0893 | 23.6761 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.1503 | 128.2935 | 13.0582 | [7 empty] | 172.0824 | 23.3676 | 1.0531 | 2244.3827 | 0.3679 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 230.6677 | 7.3008 | 63.2902 | 2244.3827 | 9.1599 | [6 empty] | 257.1405 | 131.0951 | 28.182 | [5 empty] | 168.0293 | 16.3608 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.2298 | 130.4323 | 27.8195 | [7 empty] | 168.1808 | 16.3678 | 0.1517 | 2244.3827 | 0.1225 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 211.8778 | -16.222 | 56.1444 | 2244.3827 | 10.2437 | [6 empty] | 262.8043 | 133.4955 | 56.4402 | [5 empty] | 159.4369 | 3.8316 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.0327 | 133.5528 | 54.9986 | [7 empty] | 160.1472 | 4.4548 | 0.9449 | 2244.3827 | 0.3544 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 189.762 | -44.6265 | 52.3433 | 2244.3827 | 10.4018 | [6 empty] | 271.279 | 137.0872 | 98.7222 | [5 empty] | 148.0717 | -12.9762 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.395 | 136.1729 | 98.6706 | [7 empty] | 147.3644 | -13.1663 | 0.7324 | 2244.3827 | 0.1833 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 167.4669 | -74.4079 | 52.8466 | 5860.3692 | 10.3229 | [6 empty] | 282.7329 | 141.9415 | 155.8686 | [5 empty] | 134.9916 | -32.7172 | 2244.3826 | [5 empty] | 280.1819 | 140.7142 | 156.3211 | [7 empty] | 133.8494 | -33.1975 | 1.2391 | 2244.3827 | 0.2738 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 145.2554 | -104.7362 | 56.0917 | 12233.8143 | 10.2831 | [6 empty] | 297.3031 | 148.1165 | 228.5625 | [5 empty] | 121.2371 | -54.047 | 5636.8283 | [5 empty] | 294.3046 | 146.735 | 228.4622 | [7 empty] | 120.0318 | -54.404 | 1.257 | 5724.2092 | 0.2667 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.9208 | -132.7349 | 59.7242 | 232142.6758 | 10.1094 | [6 empty] | 315.1057 | 155.6615 | 317.384 | [5 empty] | 107.6335 | -75.8793 | 9299.8804 | [5 empty] | 313.3081 | 154.7353 | 314.946 | [7 empty] | 107.5444 | -75.5572 | 0.3342 | 9260.2176 | 0.1431 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.8179 | -158.5431 | 62.8162 | 1.0063e+18 | 9.8863 | [6 empty] | 336.0641 | 164.5439 | 421.9501 | [5 empty] | 94.825 | -97.3053 | 20003.6568 | [5 empty] | 334.2542 | 163.9437 | 420.1773 | [7 empty] | 94.3103 | -97.0652 | 0.568 | 20043.6172 | 0.1067 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 237.9759 | 26.2924 | 67.8466 | 2244.3827 | 7.5958 | [6 empty] | 255.5128 | 133.7214 | 9.1401 | [5 empty] | 170.133 | 27.0003 | 2244.3827 | [5 empty] | 253.8176 | 132.7587 | 8.9788 | [7 empty] | 169.8062 | 26.9401 | 0.3323 | 2244.3827 | 0.1684 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 234.7724 | 22.2554 | 66.0834 | 2244.3827 | 7.6043 | [6 empty] | 256.3688 | 134.0841 | 13.4108 | [5 empty] | 168.7429 | 24.923 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.7273 | 133.5716 | 12.9792 | [7 empty] | 168.9983 | 25.0128 | 0.2707 | 2244.3827 | 0.2 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 224.9643 | 9.0629 | 61.6475 | 2244.3827 | 9.1494 | [6 empty] | 259.4459 | 135.3882 | 28.763 | [5 empty] | 163.9242 | 17.6958 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.4214 | 134.5056 | 28.235 | [7 empty] | 163.2387 | 17.8575 | 0.7044 | 2244.3827 | 0.2258 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 206.9518 | -14.2542 | 54.832 | 2244.3827 | 10.3079 | [6 empty] | 265.1097 | 137.7886 | 57.0211 | [5 empty] | 155.7226 | 5.2936 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.9057 | 136.9067 | 57.6733 | [7 empty] | 154.391 | 4.9125 | 1.3851 | 2244.3827 | 0.2862 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 185.7518 | -42.514 | 51.4071 | 2244.3827 | 10.4642 | [6 empty] | 273.5844 | 141.3803 | 99.3031 | [5 empty] | 144.8377 | -11.3896 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.7709 | 140.0125 | 100.2419 | [7 empty] | 143.4389 | -12.0576 | 1.5502 | 2244.3827 | 0.3771 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 164.2077 | -72.2777 | 52.1602 | 5754.388 | 10.3655 | [6 empty] | 285.0383 | 146.2346 | 156.4495 | [5 empty] | 132.2594 | -31.0467 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.3142 | 145.0383 | 158.4113 | [7 empty] | 130.4866 | -31.9921 | 2.0092 | 2244.3827 | 0.3966 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 142.6246 | -102.8031 | 55.7178 | 11758.3349 | 10.3267 | [6 empty] | 299.6085 | 152.4096 | 229.1434 | [5 empty] | 118.9742 | -52.3538 | 5542.1466 | [5 empty] | 297.5183 | 151.4803 | 227.5332 | [7 empty] | 118.4974 | -52.1301 | 0.5267 | 5539.7149 | 0.1499 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 123.7688 | -130.9869 | 59.5442 | 104183.1299 | 10.1427 | [6 empty] | 317.4111 | 159.9546 | 317.9649 | [5 empty] | 105.7772 | -74.2259 | 9018.1814 | [5 empty] | 314.9687 | 159.0373 | 317.4852 | [7 empty] | 104.7453 | -74.328 | 1.0369 | 9125.447 | 0.1819 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.9759 | -157.0363 | 62.8024 | 6.4036e+17 | 9.9159 | [6 empty] | 338.3695 | 168.837 | 422.531 | [5 empty] | 93.3006 | -95.741 | 18504.8694 | [5 empty] | 337.1461 | 168.7761 | 417.0455 | [7 empty] | 93.5144 | -94.5206 | 1.239 | 17528.3634 | 0.2056 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 217.278 | 31.3823 | 61.7347 | 2244.3827 | 7.3178 | [6 empty] | 263.8003 | 149.1543 | 11.2284 | [5 empty] | 155.5439 | 31.1117 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.0334 | 148.2695 | 10.936 | [7 empty] | 155.0189 | 31.1715 | 0.5284 | 2244.3827 | 0.2172 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 214.2377 | 27.5609 | 59.887 | 2244.3827 | 7.4611 | [6 empty] | 264.6562 | 149.517 | 15.4991 | [5 empty] | 154.3711 | 29.1262 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.2823 | 148.1121 | 16.1118 | [7 empty] | 152.5322 | 28.7931 | 1.8688 | 2244.3827 | 0.4056 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 205.8831 | 14.8207 | 56.0788 | 2244.3827 | 9.1795 | [6 empty] | 267.7333 | 150.8211 | 30.8513 | [5 empty] | 150.2917 | 22.1978 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.0541 | 149.0889 | 31.5389 | [7 empty] | 148.5577 | 21.7114 | 1.8009 | 2244.3827 | 0.4512 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 190.2707 | -7.8624 | 50.339 | 2244.3827 | 10.644 | [6 empty] | 273.3971 | 153.2215 | 59.1094 | [5 empty] | 143.2971 | 10.2343 | 2244.3827 | [5 empty] | 272.6848 | 152.8783 | 59.3952 | [7 empty] | 142.9232 | 10.0644 | 0.4107 | 2244.3827 | 0.116 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 171.8291 | -35.7744 | 48.2077 | 2244.3827 | 10.8297 | [6 empty] | 281.8718 | 156.8132 | 101.3915 | [5 empty] | 133.9139 | -6.0016 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.0838 | 155.8728 | 102.1943 | [7 empty] | 133.0557 | -6.5059 | 0.9954 | 2244.3827 | 0.2748 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 152.7033 | -65.5275 | 50.0234 | 5491.0369 | 10.6537 | [6 empty] | 293.3257 | 161.6675 | 158.5378 | [5 empty] | 122.9277 | -25.331 | 2244.3828 | [5 empty] | 293.3209 | 161.6688 | 157.2489 | [7 empty] | 123.2681 | -24.9008 | 0.5486 | 2244.3828 | 0.1436 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 133.3318 | -96.3646 | 54.5666 | 10484.5122 | 10.5622 | [6 empty] | 307.8959 | 167.8425 | 231.2317 | [5 empty] | 111.1571 | -46.5068 | 5251.3041 | [5 empty] | 307.3611 | 167.6217 | 228.8514 | [7 empty] | 111.4791 | -45.8673 | 0.716 | 5183.8908 | 0.1657 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 116.0665 | -125.0784 | 59.0523 | 39871.4959 | 10.3283 | [6 empty] | 325.6986 | 175.3875 | 320.0532 | [5 empty] | 99.2951 | -68.4578 | 8189.7328 | [5 empty] | 323.6495 | 174.7454 | 318.8699 | [7 empty] | 98.4982 | -68.2785 | 0.8168 | 8213.5812 | 0.1317 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 100.475 | -151.7461 | 62.7859 | 6.4036e+17 | 10.0609 | [6 empty] | 346.6569 | 184.2699 | 424.6193 | [5 empty] | 87.927 | -90.2268 | 14859.6057 | [5 empty] | 344.3367 | 183.6038 | 419.5952 | [7 empty] | 87.6773 | -89.2696 | 0.9892 | 14489.9827 | 0.1778 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 184.1471 | 39.7444 | 51.2539 | 2244.3827 | 6.9565 | [6 empty] | 279.0546 | 177.5609 | 15.0723 | [5 empty] | 132.9313 | 37.7684 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.3146 | 176.8393 | 14.5492 | [7 empty] | 133.2328 | 37.8478 | 0.3118 | 2244.3827 | 0.1944 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 181.5003 | 36.2471 | 49.4559 | 2244.3827 | 7.1507 | [6 empty] | 279.9106 | 177.9237 | 19.343 | [5 empty] | 132.0454 | 35.9291 | 2244.3827 | [5 empty] | 278.0116 | 176.7096 | 19.4291 | [7 empty] | 131.612 | 35.7305 | 0.4767 | 2244.3827 | 0.1954 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 175.1367 | 24.2546 | 46.4834 | 2244.3827 | 9.0677 | [6 empty] | 282.9876 | 179.2278 | 34.6952 | [5 empty] | 128.9483 | 29.4833 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.8023 | 178.0915 | 34.2555 | [7 empty] | 128.2931 | 29.5508 | 0.6586 | 2244.3827 | 0.2024 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 162.8622 | 2.6263 | 42.2744 | 2244.3827 | 11.2694 | [6 empty] | 288.6515 | 181.6282 | 62.9533 | [5 empty] | 123.5819 | 18.2528 | 2244.3827 | [5 empty] | 286.2745 | 180.7168 | 63.1054 | [7 empty] | 122.3292 | 18.1524 | 1.2567 | 2244.3827 | 0.1863 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 148.3577 | -24.5254 | 42.154 | 2244.3827 | 11.6806 | [6 empty] | 297.1261 | 185.2199 | 105.2354 | [5 empty] | 116.2704 | 2.8125 | 2244.3827 | [5 empty] | 294.3024 | 184.0722 | 106.2665 | [7 empty] | 114.6664 | 2.319 | 1.6782 | 2244.3827 | 0.3431 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 132.9166 | -53.9868 | 45.7996 | 5137.1983 | 11.3205 | [6 empty] | 308.5801 | 190.0742 | 162.3817 | [5 empty] | 107.5432 | -15.8582 | 1854.2036 | [5 empty] | 308.8549 | 190.4095 | 160.7205 | [7 empty] | 107.8482 | -15.2156 | 0.7114 | 1874.6454 | 0.2449 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.8955 | -85.1232 | 52.0272 | 8951.4992 | 11.1169 | [6 empty] | 323.1502 | 196.2492 | 235.0757 | [5 empty] | 97.9904 | -36.6523 | 4863.7258 | [5 empty] | 321.494 | 195.8632 | 235.6083 | [7 empty] | 96.9078 | -36.8078 | 1.0938 | 4907.3564 | 0.1699 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 102.2812 | -114.4922 | 57.6995 | 21148.1469 | 10.7668 | [6 empty] | 340.9529 | 203.7942 | 323.8971 | [5 empty] | 88.1492 | -58.5501 | 7151.8821 | [5 empty] | 339.983 | 203.6575 | 322.4246 | [7 empty] | 87.819 | -58.1627 | 0.5091 | 7122.0886 | 0.092 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.6547 | -141.971 | 62.2343 | 6.4036e+17 | 10.3991 | [6 empty] | 361.9113 | 212.6766 | 428.4632 | [5 empty] | 78.5147 | -80.5683 | 11395.61 | [5 empty] | 360.3294 | 212.7868 | 423.4531 | [7 empty] | 78.1971 | -79.3367 | 1.2719 | 11103.652 | 0.2277 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 143.8831 | 50.3771 | 37.821 | 2244.3827 | 6.4758 | [6 empty] | 301.8793 | 220.0652 | 20.8239 | [5 empty] | 106.3012 | 46.1313 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.3214 | 217.3805 | 20.8849 | [7 empty] | 105.8008 | 45.7582 | 0.6242 | 2244.3827 | 0.3278 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 141.765 | 47.2156 | 36.1854 | 2244.3827 | 6.5075 | [6 empty] | 302.7353 | 220.428 | 25.0946 | [5 empty] | 105.6841 | 44.468 | 2244.3827 | [5 empty] | 300.7868 | 218.4274 | 25.1456 | [7 empty] | 105.9293 | 44.0889 | 0.4515 | 2244.3827 | 0.3313 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 137.4416 | 36.154 | 34.0149 | 2244.3827 | 8.3105 | [6 empty] | 305.8123 | 221.7321 | 40.4468 | [5 empty] | 103.5157 | 38.6123 | 2244.3827 | [5 empty] | 302.7127 | 219.608 | 41.1291 | [7 empty] | 102.7098 | 38.0761 | 0.9681 | 2244.3827 | 0.3877 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 128.6911 | 15.9203 | 31.5131 | 2244.3827 | 11.6895 | [6 empty] | 311.4762 | 224.1325 | 68.7049 | [5 empty] | 99.7167 | 28.3124 | 2244.3827 | [5 empty] | 309.4814 | 222.583 | 68.371 | [7 empty] | 99.5357 | 28.162 | 0.2354 | 2244.3827 | 0.1693 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 118.1765 | -10.0032 | 33.7125 | 1936.3594 | 13.2337 | [6 empty] | 319.9508 | 227.7242 | 110.9869 | [5 empty] | 94.4542 | 13.9507 | 2244.3827 | [5 empty] | 317.4917 | 226.1964 | 110.8952 | [7 empty] | 93.8025 | 13.7289 | 0.6884 | 2244.3827 | 0.2033 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.7992 | -38.7868 | 39.7693 | 4803.3861 | 12.6735 | [6 empty] | 331.4048 | 232.5785 | 168.1333 | [5 empty] | 88.0396 | -3.72 | 3175.9683 | [5 empty] | 328.5425 | 230.7976 | 167.2077 | [7 empty] | 87.4409 | -3.7856 | 0.6023 | 3189.5826 | 0.1954 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 94.545 | -69.8164 | 48.032 | 7608.2631 | 12.1917 | [6 empty] | 345.975 | 238.7535 | 240.8272 | [5 empty] | 80.8485 | -23.7786 | 4499.0876 | [5 empty] | 343.5992 | 237.5775 | 240.2926 | [7 empty] | 80.0808 | -23.8474 | 0.7708 | 4521.2492 | 0.1708 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 83.1302 | -99.7312 | 55.3123 | 13855.1836 | 11.6315 | [6 empty] | 363.7776 | 246.2985 | 329.6487 | [5 empty] | 73.2512 | -45.3083 | 6208.2812 | [5 empty] | 364.4713 | 247.0337 | 326.2805 | [7 empty] | 73.7641 | -44.2795 | 1.1495 | 6105.5214 | 0.3073 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 72.0281 | -128.0245 | 61.0203 | 83615.3723 | 11.0748 | [6 empty] | 384.736 | 255.1809 | 434.2148 | [5 empty] | 65.6247 | -67.3412 | 8925.7943 | [5 empty] | 382.8531 | 254.6905 | 431.7568 | [7 empty] | 65.0792 | -66.8611 | 0.7266 | 8887.4017 | 0.1347 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 101.167 | 62.3434 | 23.1864 | 2244.3827 | 5.8154 | [6 empty] | 332.7281 | 277.512 | 28.5974 | [5 empty] | 79.0436 | 55.4032 | 2244.3827 | [5 empty] | 331.3961 | 275.8875 | 28.2784 | [7 empty] | 79.3701 | 55.2531 | 0.3594 | 2244.3827 | 0.172 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 99.5742 | 59.4983 | 21.6683 | 2244.3827 | 5.488 | [6 empty] | 333.5841 | 277.8748 | 32.8681 | [5 empty] | 78.6359 | 53.9213 | 2244.3827 | [5 empty] | 333.5285 | 276.8451 | 32.2018 | [7 empty] | 79.5456 | 53.8925 | 0.9102 | 2244.3827 | 0.2191 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 97.0094 | 49.4247 | 19.8269 | 2244.3827 | 6.3075 | [6 empty] | 336.6612 | 279.1789 | 48.2203 | [5 empty] | 77.1964 | 48.6828 | 2244.3827 | [5 empty] | 335.1819 | 277.8723 | 48.1056 | [7 empty] | 77.1048 | 48.5422 | 0.1679 | 2244.3827 | 0.118 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 91.2628 | 30.8033 | 18.7006 | 2244.3827 | 10.0405 | [6 empty] | 342.325 | 281.5793 | 76.4784 | [5 empty] | 74.6494 | 39.3886 | 2244.3827 | [5 empty] | 340.3342 | 280.2508 | 77.8001 | [7 empty] | 73.9277 | 38.8093 | 0.9254 | 2244.3827 | 0.3235 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 84.1595 | 6.519 | 23.6877 | 3176.8591 | 14.4791 | [6 empty] | 350.7996 | 285.1709 | 118.7605 | [5 empty] | 71.0675 | 26.2599 | 2550.0183 | [5 empty] | 348.2383 | 283.9228 | 119.7938 | [7 empty] | 69.9297 | 25.8441 | 1.2114 | 2593.9571 | 0.2722 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.5579 | -21.1757 | 32.5693 | 4541.9217 | 15.1942 | [6 empty] | 362.2536 | 290.0253 | 175.9068 | [5 empty] | 66.6157 | 9.839 | 3282.1988 | [5 empty] | 359.3456 | 288.6541 | 179.3026 | [7 empty] | 64.9858 | 8.7398 | 1.9659 | 3355.9969 | 0.6727 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.9059 | -51.5786 | 42.907 | 6582.7744 | 14.145 | [6 empty] | 376.8238 | 296.2003 | 248.6007 | [5 empty] | 61.5104 | -9.1509 | 4217.1973 | [5 empty] | 376.899 | 296.1245 | 246.3863 | [7 empty] | 61.9325 | -8.6102 | 0.6859 | 4182.6933 | 0.262 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.7728 | -81.6489 | 51.8543 | 10258.2605 | 13.2063 | [6 empty] | 394.6264 | 303.7452 | 337.4222 | [5 empty] | 55.9824 | -29.9333 | 5473.1312 | [5 empty] | 393.4414 | 302.6701 | 337.7812 | [7 empty] | 55.8278 | -30.2685 | 0.3691 | 5498.8182 | 0.1444 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.3925 | -110.48 | 58.8834 | 21436.7431 | 12.3368 | [6 empty] | 415.5848 | 312.6276 | 441.9883 | [5 empty] | 50.2914 | -51.6069 | 7292.2581 | [5 empty] | 415.4575 | 312.5403 | 434.5362 | [7 empty] | 51.1831 | -50.0704 | 1.7765 | 7117.473 | 0.4883 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 59.0925 | 74.8845 | 11.5192 | 2244.3827 | 5.5396 | [6 empty] | 371.9698 | 350.5881 | 38.4859 | [5 empty] | 53.1196 | 65.0348 | 2244.3827 | [5 empty] | 369.1294 | 348.0139 | 37.9189 | [7 empty] | 52.9288 | 64.9427 | 0.2119 | 2244.3827 | 0.1692 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 58.1729 | 72.2977 | 10.0874 | 2244.3827 | 5.0328 | [6 empty] | 372.8258 | 350.9508 | 42.7565 | [5 empty] | 52.8593 | 63.7233 | 2244.3827 | [5 empty] | 369.9232 | 348.3029 | 42.3882 | [7 empty] | 52.6442 | 63.5545 | 0.2734 | 2244.3827 | 0.1737 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.9002 | 63.2103 | 6.4621 | 2244.3827 | 4.2288 | [6 empty] | 375.9028 | 352.2549 | 58.1087 | [5 empty] | 51.9368 | 59.0723 | 2244.3827 | [5 empty] | 371.9005 | 349.5845 | 58.7322 | [7 empty] | 50.8345 | 58.6896 | 1.1668 | 2244.3827 | 0.331 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.4061 | 46.2571 | 5.4759 | 1945.1043 | 5.5627 | [6 empty] | 381.5667 | 354.6553 | 86.3669 | [5 empty] | 50.2911 | 50.7608 | 2456.6316 | [5 empty] | 378.3983 | 352.6172 | 86.626 | [7 empty] | 49.4122 | 50.5198 | 0.9114 | 2480.9019 | 0.2665 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.9844 | 23.8042 | 15.1229 | 3383.9783 | 10.7412 | [6 empty] | 390.0413 | 358.247 | 128.6489 | [5 empty] | 47.9474 | 38.8915 | 1889.613 | [5 empty] | 388.0051 | 356.6559 | 129.482 | [7 empty] | 47.4754 | 38.4633 | 0.6373 | 1884.1899 | 0.2136 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.4551 | -2.3745 | 26.2144 | 4354.7869 | 17.4159 | [6 empty] | 401.4953 | 363.1013 | 185.7953 | [5 empty] | 44.9857 | 23.8345 | 3345.0599 | [5 empty] | 402.0913 | 363.057 | 184.4557 | [7 empty] | 45.5597 | 24.1184 | 0.6403 | 3326.7853 | 0.1723 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.9053 | -31.6914 | 37.9144 | 5843.8021 | 17.534 | [6 empty] | 416.0655 | 369.2763 | 258.4892 | [5 empty] | 41.5217 | 6.1327 | 4019.7979 | [5 empty] | 415.4466 | 369.0232 | 257.3524 | [7 empty] | 41.4229 | 6.3879 | 0.2737 | 4011.5126 | 0.172 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.6171 | -61.4083 | 47.9934 | 8223.1314 | 15.9265 | [6 empty] | 433.8681 | 376.8213 | 347.3107 | [5 empty] | 37.6875 | -13.5879 | 4941.4822 | [5 empty] | 431.8206 | 375.4357 | 345.5706 | [7 empty] | 37.4224 | -13.4328 | 0.3071 | 4938.9349 | 0.1288 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.9525 | -90.4909 | 56.2518 | 13112.2597 | 14.6404 | [6 empty] | 454.8265 | 385.7037 | 451.8768 | [5 empty] | 33.6481 | -34.5282 | 6214.0497 | [5 empty] | 452.6585 | 384.3947 | 447.0603 | [7 empty] | 33.6044 | -33.7811 | 0.7484 | 6167.2376 | 0.2591 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 20.1083 | 87.3524 | 15.6454 | 2451.3064 | 6.4078 | [6 empty] | 419.9175 | 439.8765 | 50.5681 | [5 empty] | 29.3256 | 74.7104 | 2428.6739 | [5 empty] | 419.0638 | 438.7292 | 49.8683 | [7 empty] | 29.5089 | 74.7655 | 0.1914 | 2419.3986 | 0.0954 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.6242 | 84.9923 | 14.8966 | 2517.8275 | 6.1703 | [6 empty] | 420.7735 | 440.2392 | 54.8388 | [5 empty] | 29.1641 | 73.5512 | 2467.553 | [5 empty] | 419.052 | 439.5019 | 55.1339 | [7 empty] | 28.4783 | 73.4899 | 0.6885 | 2481.2742 | 0.217 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.2159 | 76.8258 | 11.9408 | 1950.7931 | 5.5912 | [6 empty] | 423.8505 | 441.5433 | 70.191 | [5 empty] | 28.59 | 69.4293 | 2584.4186 | [5 empty] | 422.4968 | 440.8179 | 70.4208 | [7 empty] | 28.1335 | 69.3511 | 0.4632 | 2592.2887 | 0.1509 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.2562 | 61.4714 | 10.3176 | 3018.2576 | 5.5465 | [6 empty] | 429.5144 | 443.9437 | 98.4491 | [5 empty] | 27.5591 | 62.0213 | 1921.2532 | [5 empty] | 427.3014 | 443.0949 | 99.1311 | [7 empty] | 26.6094 | 61.87 | 0.9617 | 1915.5142 | 0.3281 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.826 | 40.8733 | 15.3721 | 3506.701 | 6.8031 | [6 empty] | 437.989 | 447.5354 | 140.7311 | [5 empty] | 26.0759 | 51.349 | 3024.812 | [5 empty] | 435.0202 | 445.6614 | 141.7249 | [7 empty] | 25.1972 | 50.9656 | 0.9587 | 3042.687 | 0.3301 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.4479 | 16.4198 | 24.257 | 4228.9566 | 10.8164 | [6 empty] | 449.443 | 452.3897 | 197.8775 | [5 empty] | 24.176 | 37.653 | 3385.0892 | [5 empty] | 446.447 | 451.7528 | 200.688 | [7 empty] | 22.4988 | 37.0911 | 1.7688 | 3421.6351 | 0.6594 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.2606 | -11.4762 | 35.161 | 5333.8399 | 21.0031 | [6 empty] | 464.0131 | 458.5647 | 270.5714 | [5 empty] | 21.9168 | 21.328 | 3885.7506 | [5 empty] | 463.563 | 459.3625 | 268.284 | [7 empty] | 21.5156 | 22.0445 | 0.8212 | 3869.9458 | 0.6229 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.3373 | -40.3243 | 45.1085 | 6981.4559 | 19.7908 | [6 empty] | 481.8158 | 466.1097 | 359.3929 | [5 empty] | 19.3691 | 2.8608 | 4569.6722 | [5 empty] | 479.8104 | 465.5089 | 356.2351 | [7 empty] | 18.8832 | 3.509 | 0.8101 | 4552.1941 | 0.5809 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0325 | -69.2562 | 53.9333 | 9787.6519 | 18.502 | [6 empty] | 502.7742 | 474.9921 | 463.959 | [5 empty] | 16.6303 | -17.0653 | 5491.123 | [5 empty] | 501.092 | 474.985 | 459.1665 | [7 empty] | 16.2128 | -16.0501 | 1.0977 | 5448.5921 | 0.5133 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.1299 | 99.7414 | 28.6644 | 1902.0392 | 7.9155 | [6 empty] | 476.3645 | 544.9923 | 64.7921 | [5 empty] | 7.9533 | 84.1964 | 1940.1737 | [5 empty] | 476.7308 | 545.4162 | 64.5749 | [7 empty] | 7.9782 | 84.286 | 0.093 | 1940.7561 | 0.0374 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.1998 | 97.5809 | 28.043 | 1890.3183 | 7.8968 | [6 empty] | 477.2204 | 545.355 | 69.0628 | [5 empty] | 7.8562 | 83.1685 | 1932.1157 | [5 empty] | 479.0934 | 546.3223 | 69.2396 | [7 empty] | 8.4121 | 83.1315 | 0.5572 | 1934.0444 | 0.1705 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -16.098 | 90.2767 | 25.9492 | 1854.5946 | 7.9779 | [6 empty] | 480.2975 | 546.6591 | 84.415 | [5 empty] | 7.5102 | 79.5057 | 1905.4007 | [5 empty] | 481.2572 | 546.9951 | 84.5121 | [7 empty] | 7.8654 | 79.4619 | 0.3578 | 1906.4577 | 0.1116 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -17.0167 | 76.4655 | 24.1677 | 3210.0559 | 8.7496 | [6 empty] | 485.9613 | 549.0595 | 112.6731 | [5 empty] | 6.8857 | 72.8938 | 1863.207 | [5 empty] | 486.0343 | 549.6353 | 112.8834 | [7 empty] | 6.6481 | 72.9357 | 0.2412 | 1862.4685 | 0.0842 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -18.0075 | 57.6513 | 24.6439 | 3586.3762 | 10.1963 | [6 empty] | 494.436 | 552.6512 | 154.9551 | [5 empty] | 5.9797 | 63.3028 | 3134.3699 | [5 empty] | 493.9553 | 552.7462 | 156.5786 | [7 empty] | 5.5436 | 62.9938 | 0.5345 | 3145.4479 | 0.199 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.8905 | 35.0623 | 28.4916 | 4138.1248 | 12.5596 | [6 empty] | 505.8899 | 557.5055 | 212.1015 | [5 empty] | 4.8063 | 50.8811 | 3411.7583 | [5 empty] | 506.1411 | 557.8953 | 213.7877 | [7 empty] | 4.6231 | 50.5745 | 0.3572 | 3421.038 | 0.1344 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.2775 | 8.8007 | 35.988 | 4970.5138 | 17.4035 | [6 empty] | 520.4601 | 563.6805 | 284.7954 | [5 empty] | 3.3921 | 35.9095 | 3794.668 | [5 empty] | 518.3221 | 562.2366 | 288.3094 | [7 empty] | 2.637 | 35.0687 | 1.1301 | 3825.1258 | 0.4751 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.4153 | -18.9079 | 44.2312 | 6162.9969 | 24.1478 | [6 empty] | 538.2628 | 571.2255 | 373.6169 | [5 empty] | 1.7719 | 18.7583 | 4313.1538 | [5 empty] | 536.9543 | 569.6566 | 374.9812 | [7 empty] | 1.6605 | 18.2716 | 0.4993 | 4329.426 | 0.2541 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.7583 | -47.299 | 52.4894 | 7993.6709 | 19.6974 | [6 empty] | 559.2211 | 580.1079 | 478.183 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.646 | [5 empty] | 558.098 | 579.6122 | 478.8118 | [7 empty] | -0.3766 | -0.1464 | 0.404 | 5012.1921 | 0.3212 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.5619 | 1.6951 | 14.3393 | 3657.8307 | 11.6179 | [6 empty] | 75.4456 | 65.7586 | 31.2993 | [5 empty] | 27.1218 | 12.4886 | 3092.4362 | [5 empty] | 74.3944 | 65.5165 | 31.287 | [7 empty] | 25.7298 | 12.5748 | 1.3946 | 3133.9904 | 0.7012 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.3203 | -6.491 | 23.1414 | 4595.3999 | 16.0952 | [6 empty] | 257.1495 | 234.9082 | 131.5426 | [5 empty] | 33.767 | 16.5092 | 3554.6206 | [5 empty] | 256.1324 | 234.1398 | 133.152 | [7 empty] | 33.2502 | 15.8326 | 0.8514 | 3589.4785 | 0.4275 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.5781 | -15.7554 | 25.662 | 5158.8998 | 15.7082 | [6 empty] | 208.5474 | 187.9477 | 118.5237 | [5 empty] | 30.9682 | 9.7735 | 3786.0758 | [5 empty] | 207.3279 | 187.5868 | 118.8052 | [7 empty] | 30.0984 | 9.679 | 0.8749 | 3808.5686 | 0.3271 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.6784 | 54.1769 | 19.6291 | 3416.9949 | 7.7035 | [6 empty] | 149.1045 | 188.4158 | 39.6933 | [5 empty] | -13.593 | 49.5892 | 3175.5229 | [5 empty] | 148.2429 | 187.7759 | 39.4282 | [7 empty] | -13.9164 | 49.6286 | 0.3258 | 3177.8401 | 0.1384 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -52.2823 | -45.2128 | 43.6542 | 14614.3923 | 13.7546 | [6 empty] | 150.7099 | 185.1966 | 184.7058 | [5 empty] | -29.659 | -7.8782 | 6412.5328 | [5 empty] | 150.6657 | 185.314 | 182.8246 | [7 empty] | -29.5478 | -7.1859 | 0.7012 | 6346.6417 | 0.3877 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.9995 | -83.4547 | 49.0455 | 32286.0784 | 13.6062 | [6 empty] | 208.2296 | 187.3764 | 253.5709 | [5 empty] | 9.2819 | -34.6944 | 7801.2686 | [5 empty] | 209.5021 | 187.7355 | 250.6349 | [7 empty] | 10.5079 | -33.8043 | 1.515 | 7626.472 | 0.7081 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.3747 | 16.5761 | 15.0308 | 4479.9752 | 9.577 | [6 empty] | 73.3689 | 88.9954 | 35.9473 | [5 empty] | -9.3351 | 24.0523 | 3682.7743 | [5 empty] | 73.895 | 89.1878 | 35.3378 | [7 empty] | -8.6337 | 24.4294 | 0.7963 | 3648.1239 | 0.4798 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 113.698 | -0.8331 | 33.3187 | 2244.3827 | 11.2893 | [6 empty] | 181.961 | 124.5533 | 53.5728 | [5 empty] | 83.4342 | 13.1037 | 2244.3827 | [5 empty] | 180.7303 | 123.92 | 52.9122 | [7 empty] | 83.0172 | 13.3099 | 0.4651 | 2244.3827 | 0.2202 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.8135 | 43.8287 | 40.3191 | 4580.6474 | 12.1973 | [6 empty] | 180.1392 | 265.8686 | 90.8147 | [5 empty] | -44.7542 | 48.3985 | 3809.3067 | [5 empty] | 180.395 | 266.0333 | 89.7178 | [7 empty] | -44.5257 | 48.7949 | 0.4575 | 3794.4329 | 0.2076 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.5461 | -101.3541 | 50.6146 | 4.391e+18 | 9.23 | [6 empty] | 112.9746 | 108.8579 | 216.2189 | [5 empty] | -13.383 | -51.7703 | 25332.0635 | [5 empty] | 112.437 | 108.6119 | 214.9366 | [7 empty] | -13.5416 | -51.4199 | 0.3846 | 24860.3484 | 0.1142 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.9801 | -3.8518 | 21.9939 | 2244.3827 | 9.33 | [6 empty] | 63.2464 | 45.4265 | 23.4993 | [5 empty] | 44.2463 | 5.8595 | 2244.3827 | [5 empty] | 63.1071 | 45.2947 | 23.3215 | [7 empty] | 44.3256 | 5.9278 | 0.1046 | 2244.3827 | 0.0747 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.9157 | 31.6607 | 32.0234 | 4726.0855 | 11.5256 | [6 empty] | 84.6278 | 128.2009 | 45.5314 | [5 empty] | -36.0828 | 35.1481 | 3890.477 | [5 empty] | 84.9607 | 127.6363 | 44.0477 | [7 empty] | -34.9206 | 35.6386 | 1.2615 | 3846.2473 | 0.5925 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.9666 | -78.5171 | 35.9967 | 4.391e+18 | 7.8903 | [6 empty] | 45.718 | 40.5046 | 98.456 | [5 empty] | -6.7624 | -42.8986 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.3369 | 40.9429 | 96.5058 | [7 empty] | -5.8299 | -41.632 | 1.5728 | 6.4036e+17 | 0.7717 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 83.2549 | 37.637 | 16.777 | 2244.3827 | 8.2247 | [6 empty] | 316.7417 | 268.3324 | 65.6168 | [5 empty] | 67.0869 | 42.1163 | 2244.3827 | [5 empty] | 316.2944 | 267.7676 | 64.6107 | [7 empty] | 67.356 | 42.3487 | 0.3556 | 2244.3827 | 0.1477 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.9467 | -81.1781 | 44.2758 | 31966.2632 | 12.0191 | [6 empty] | 162.8765 | 127.4754 | 186.6226 | [5 empty] | 26.7586 | -37.0172 | 7936.5106 | [5 empty] | 161.6055 | 126.7132 | 185.0135 | [7 empty] | 26.4889 | -36.7144 | 0.4055 | 7914.4681 | 0.1778

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*