## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.6 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3771 | -0.7302 | 0.7 | 24710.7137 | 1.4479 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5117 | 0.5117 | 0.5117 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5799.2404 | 47.2811 |  |  |  |  | 0.476 | 0.5117 | 0.9723 | [7 empty] | -0.3843 | -0.7467 | 0.7177 | 24155.0134 | 1.4818 | 47.2811 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3777 | -0.73 | 0.7002 | 24774.7079 | 1.4483 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5117 | 0.5117 | 0.5117 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5799.2256 | 47.2817 |  |  |  |  | 0.4756 | 0.5115 | 0.9718 | [7 empty] | -0.3852 | -0.7462 | 0.7178 | 24170.4644 | 1.4816 | 47.2695 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3785 | -0.7315 | 0.7018 | 24616.786 | 1.4512 | 46.5246 | [5 empty] | 0.5117 | 0.5117 | 0.5117 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5799.1507 | 47.2844 |  |  |  |  | 0.4757 | 0.5115 | 0.9717 | [7 empty] | -0.3847 | -0.7461 | 0.7175 | 24145.5352 | 1.4811 | 47.2697 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.3779 | -0.732 | 0.7019 | 24713.8241 | 1.4518 | 46.5063 | [5 empty] | 0.5118 | 0.5118 | 0.5118 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5798.9831 | 47.2904 |  |  |  |  | 0.4757 | 0.5115 | 0.9722 | [7 empty] | -0.385 | -0.7466 | 0.7181 | 24205.4178 | 1.4825 | 47.2736 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3787 | -0.7327 | 0.703 | 24434.5666 | 1.453 | 46.6249 | [5 empty] | 0.512 | 0.512 | 0.5119 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5798.697 | 47.3007 |  |  |  |  | 0.4759 | 0.5118 | 0.9722 | [7 empty] | -0.3853 | -0.7463 | 0.718 | 24126.0026 | 1.4819 | 47.2902 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3792 | -0.7341 | 0.7044 | 24312.7465 | 1.4556 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5122 | 0.5122 | 0.5121 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5798.2702 | 47.3162 |  |  |  |  | 0.476 | 0.5114 | 0.972 | [7 empty] | -0.3837 | -0.7466 | 0.7173 | 24166.6225 | 1.4812 | 47.267 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.38 | -0.7361 | 0.7065 | 24157.315 | 1.4593 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5125 | 0.5126 | 0.5124 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5797.6831 | 47.3374 |  |  |  |  | 0.4775 | 0.5131 | 0.976 | [7 empty] | -0.3852 | -0.75 | 0.721 | 24301.8775 | 1.489 | 47.368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3796 | -0.7446 | 0.7134 | 23608.4416 | 1.4728 | 47.3201 | [5 empty] | 0.513 | 0.513 | 0.5128 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5796.9175 | 47.3651 |  |  |  |  | 0.4774 | 0.5129 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3852 | -0.7503 | 0.7212 | 24371.8683 | 1.4897 | 47.3568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3799 | -0.7445 | 0.7135 | 23596.714 | 1.4729 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5135 | 0.5136 | 0.5132 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5795.9573 | 47.3999 |  |  |  |  | 0.4774 | 0.5131 | 0.9763 | [7 empty] | -0.3858 | -0.7504 | 0.7216 | 24362.853 | 1.4902 | 47.3677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3821 | -0.7476 | 0.7172 | 23191.8279 | 1.4788 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5142 | 0.5143 | 0.5138 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5794.7876 | 47.4424 |  |  |  |  | 0.4845 | 0.5179 | 0.9719 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7425 | 0.7083 | 22193.5819 | 1.4599 | 47.6643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3797 | -0.756 | 0.723 | 23090.5756 | 1.492 | 47.9026 | [5 empty] | 0.515 | 0.5151 | 0.5145 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5793.3946 | 47.4932 |  |  |  |  | 0.4845 | 0.5177 | 0.9723 | [7 empty] | -0.3731 | -0.7432 | 0.7086 | 22281.8179 | 1.4611 | 47.6503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3721 | -0.7653 | 0.7267 | 21661.5349 | 1.4987 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5159 | 0.5161 | 0.5153 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5791.7661 | 47.5527 |  |  |  |  | 0.4844 | 0.5178 | 0.9721 | [7 empty] | -0.3737 | -0.7428 | 0.7086 | 22245.0216 | 1.4607 | 47.6579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.3715 | -0.7661 | 0.727 | 21662.582 | 1.4997 | 48.6934 | [5 empty] | 0.517 | 0.5172 | 0.5162 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5789.8908 | 47.6214 |  |  |  |  | 0.4851 | 0.519 | 0.9752 | [7 empty] | -0.3765 | -0.7454 | 0.7122 | 22381.1702 | 1.4679 | 47.7336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3747 | -0.7665 | 0.729 | 19986.8486 | 1.4962 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5182 | 0.5185 | 0.5173 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5787.7589 | 47.6998 |  |  |  |  | 0.4852 | 0.5189 | 0.9742 | [7 empty] | -0.3754 | -0.7443 | 0.7108 | 22269.6919 | 1.4648 | 47.7246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.3735 | -0.7668 | 0.7287 | 19969.1143 | 1.4959 | 49.5171 | [5 empty] | 0.5196 | 0.5199 | 0.5185 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5785.3615 | 47.7883 |  |  |  |  | 0.4881 | 0.5219 | 0.9763 | [7 empty] | -0.3754 | -0.7445 | 0.7109 | 21801.8478 | 1.4635 | 47.9102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3737 | -0.7724 | 0.7335 | 19549.3698 | 1.5046 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5212 | 0.5215 | 0.5198 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1499 | 5782.6912 | 47.8874 |  |  |  |  | 0.4884 | 0.5223 | 0.9767 | [7 empty] | -0.3758 | -0.7446 | 0.7112 | 21766.5565 | 1.4639 | 47.9345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3801 | -0.7891 | 0.7511 | 18434.4478 | 1.5348 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5229 | 0.5234 | 0.5213 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5779.7415 | 47.9974 |  |  |  |  | 0.4882 | 0.5223 | 0.9768 | [7 empty] | -0.3765 | -0.7447 | 0.7116 | 21802.1254 | 1.4647 | 47.9318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3818 | -0.789 | 0.7519 | 18467.1238 | 1.5358 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5249 | 0.5253 | 0.5229 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5776.5074 | 48.1187 |  |  |  |  | 0.4893 | 0.5248 | 0.9784 | [7 empty] | -0.3814 | -0.7442 | 0.7139 | 21538.4348 | 1.4668 | 48.0846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3923 | -0.801 | 0.7676 | 18027.7211 | 1.563 | 52.1232 | [5 empty] | 0.527 | 0.5275 | 0.5247 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5772.9848 | 48.2517 |  |  |  |  | 0.4895 | 0.5249 | 0.9793 | [7 empty] | -0.3812 | -0.7452 | 0.7146 | 21603.7531 | 1.4686 | 48.0903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3944 | -0.8097 | 0.7761 | 17630.1396 | 1.5784 | 52.7388 | [5 empty] | 0.5293 | 0.5299 | 0.5267 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5769.1713 | 48.3967 |  |  |  |  | 0.5258 | 0.5503 | 0.9824 | [7 empty] | -0.3323 | -0.7334 | 0.6786 | 16968.0642 | 1.3912 | 49.6137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4091 | -0.8319 | 0.8027 | 16909.4954 | 1.6255 | 54.2653 | [5 empty] | 0.5318 | 0.5325 | 0.5289 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5765.0652 | 48.554 |  |  |  |  | 0.4988 | 0.5346 | 0.9942 | [7 empty] | -0.3856 | -0.7553 | 0.7255 | 21220.1036 | 1.4889 | 48.6748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.423 | -0.8468 | 0.8226 | 16436.3834 | 1.6597 | 55.3649 | [5 empty] | 0.5345 | 0.5354 | 0.5312 | [5 empty] | 0.0143 | -0.15 | 5760.6662 | 48.7238 |  |  |  |  | 0.5309 | 0.5527 | 0.988 | [7 empty] | -0.3239 | -0.7394 | 0.6795 | 16935.8092 | 1.3974 | 49.7538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4282 | -0.8595 | 0.8361 | 16041.8414 | 1.6839 | 56.2376 | [5 empty] | 0.5375 | 0.5384 | 0.5337 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5755.9755 | 48.9065 |  |  |  |  | 0.531 | 0.5524 | 0.9876 | [7 empty] | -0.3227 | -0.7393 | 0.6788 | 16928.8861 | 1.3964 | 49.7384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4282 | -0.8591 | 0.8358 | 16043.4437 | 1.6831 | 56.224 | [5 empty] | 0.5406 | 0.5417 | 0.5364 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5750.9951 | 49.1023 |  |  |  |  | 0.5349 | 0.5622 | 0.9956 | [7 empty] | -0.3432 | -0.7388 | 0.6888 | 16542.9277 | 1.4058 | 50.3085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4321 | -0.8703 | 0.8473 | 15681.4671 | 1.7036 | 57.0194 | [5 empty] | 0.544 | 0.5452 | 0.5393 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5745.7284 | 49.3114 |  |  |  |  | 0.5246 | 0.5609 | 1.0238 | [7 empty] | -0.3908 | -0.77 | 0.7405 | 19250.6349 | 1.511 | 50.2363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4362 | -0.8827 | 0.86 | 15335.6506 | 1.7267 | 57.8697 | [5 empty] | 0.5476 | 0.549 | 0.5424 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5740.1796 | 49.5341 |  |  |  |  | 0.5247 | 0.5609 | 1.0236 | [7 empty] | -0.3904 | -0.7697 | 0.7401 | 19228.9398 | 1.5102 | 50.2357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4416 | -0.8993 | 0.877 | 14833.6374 | 1.7571 | 59.0939 | [5 empty] | 0.5515 | 0.553 | 0.5457 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5734.3545 | 49.7704 |  |  |  |  | 0.5249 | 0.5609 | 1.0237 | [7 empty] | -0.3897 | -0.7699 | 0.7398 | 19223.9486 | 1.51 | 50.2368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4455 | -0.9086 | 0.8869 | 14576.1454 | 1.7747 | 59.786 | [5 empty] | 0.5556 | 0.5573 | 0.5492 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5728.2595 | 50.0206 |  |  |  |  | 0.5552 | 0.587 | 1.0144 | [7 empty] | -0.3577 | -0.7394 | 0.6968 | 15249.7108 | 1.4083 | 51.7369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.453 | -0.9293 | 0.9085 | 14185.7677 | 1.8145 | 61.1101 | [5 empty] | 0.56 | 0.5618 | 0.553 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1502 | 5721.9021 | 50.2849 |  |  |  |  | 0.5551 | 0.5871 | 1.0139 | [7 empty] | -0.3582 | -0.7387 | 0.6964 | 15223.7387 | 1.4071 | 51.7418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4562 | -0.9369 | 0.9166 | 13972.1659 | 1.8286 | 61.7185 | [5 empty] | 0.5646 | 0.5666 | 0.5569 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5715.2909 | 50.5633 |  |  |  |  | 0.5586 | 0.5978 | 1.0181 | [7 empty] | -0.3816 | -0.7318 | 0.7035 | 14725.8038 | 1.4098 | 52.3474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4636 | -0.9564 | 0.9371 | 13625.0734 | 1.8663 | 63.003 | [5 empty] | 0.5695 | 0.5716 | 0.5611 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5708.4351 | 50.856 |  |  |  |  | 0.5589 | 0.5977 | 1.0181 | [7 empty] | -0.3803 | -0.7321 | 0.703 | 14726.3825 | 1.4092 | 52.3408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.468 | -0.9696 | 0.9507 | 13405.4308 | 1.8913 | 63.8635 | [5 empty] | 0.5746 | 0.577 | 0.5655 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5701.3448 | 51.163 |  |  |  |  | 0.559 | 0.5976 | 1.0181 | [7 empty] | -0.3795 | -0.7322 | 0.7027 | 14728.6442 | 1.4087 | 52.3331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.4738 | -0.9887 | 0.9701 | 13081.4824 | 1.9272 | 65.1453 | [5 empty] | 0.58 | 0.5826 | 0.5701 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1504 | 5694.0309 | 51.4845 |  |  |  |  | 0.5684 | 0.6081 | 1.0266 | [7 empty] | -0.3827 | -0.7334 | 0.7054 | 14317.4305 | 1.4102 | 52.9199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.4798 | -1.002 | 0.9845 | 12893.8639 | 1.9535 | 66.0137 | [5 empty] | 0.5857 | 0.5885 | 0.575 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1504 | 5686.5048 | 51.8204 |  |  |  |  | 0.5684 | 0.6082 | 1.0268 | [7 empty] | -0.3835 | -0.7334 | 0.7058 | 14319.2784 | 1.4109 | 52.9289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4887 | -1.0258 | 1.0096 | 12565.308 | 2 | 67.5723 | [5 empty] | 0.5917 | 0.5947 | 0.5801 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5678.7786 | 52.1709 |  |  |  |  | 0.6117 | 0.6431 | 1.0182 | [7 empty] | -0.3302 | -0.6951 | 0.6445 | 11788.4748 | 1.2781 | 54.8356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.4896 | -1.0266 | 1.0107 | 12581.5344 | 2.0013 | 67.5744 | [5 empty] | 0.598 | 0.6012 | 0.5854 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5670.8648 | 52.5359 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6313 | 1.0142 | [7 empty] | -0.3339 | -0.7007 | 0.6512 | 12232.5358 | 1.2952 | 54.1981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4946 | -1.0445 | 1.0287 | 12362.5344 | 2.0353 | 68.6994 | [5 empty] | 0.6045 | 0.608 | 0.591 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1505 | 5662.7763 | 52.9155 |  |  |  |  | 0.6033 | 0.6595 | 1.0771 | [7 empty] | -0.4454 | -0.7444 | 0.751 | 13259.1717 | 1.4792 | 55.711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.508 | -1.0829 | 1.0687 | 11991.8329 | 2.1113 | 70.9811 | [5 empty] | 0.6114 | 0.6151 | 0.5969 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5654.5262 | 53.3095 |  |  |  |  | 0.6036 | 0.6593 | 1.0776 | [7 empty] | -0.444 | -0.7455 | 0.751 | 13280.3617 | 1.4794 | 55.7 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.5188 | -1.1085 | 1.0963 | 11773.7961 | 2.1629 | 72.4917 | [5 empty] | 0.6185 | 0.6225 | 0.603 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5646.1281 | 53.7181 |  |  |  |  | 0.6386 | 0.6845 | 1.0415 | [7 empty] | -0.3751 | -0.6801 | 0.6573 | 10931.9819 | 1.2816 | 57.0156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.518 | -1.1058 | 1.0935 | 11763.4656 | 2.1561 | 72.4231 | [5 empty] | 0.626 | 0.6303 | 0.6094 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5637.5956 | 54.1411 |  |  |  |  | 0.6387 | 0.6847 | 1.0418 | [7 empty] | -0.3758 | -0.6803 | 0.6578 | 10933.249 | 1.2823 | 57.0288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5267 | -1.1309 | 1.1196 | 11565.5788 | 2.2057 | 73.8713 | [5 empty] | 0.6338 | 0.6383 | 0.6161 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1507 | 5628.9424 | 54.5786 |  |  |  |  | 0.6384 | 0.6843 | 1.0409 | [7 empty] | -0.375 | -0.6795 | 0.6567 | 10925.6548 | 1.28 | 57.0069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5335 | -1.1567 | 1.1455 | 11378.251 | 2.2556 | 75.3156 | [5 empty] | 0.6419 | 0.6467 | 0.623 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5620.1821 | 55.0303 |  |  |  |  | 0.65 | 0.6987 | 1.0507 | [7 empty] | -0.3832 | -0.6773 | 0.6598 | 10683.374 | 1.2817 | 57.7481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5441 | -1.1824 | 1.1731 | 11199.169 | 2.3074 | 76.8005 | [5 empty] | 0.6503 | 0.6555 | 0.6302 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5611.3286 | 55.4963 |  |  |  |  | 0.6747 | 0.7233 | 1.0813 | [7 empty] | -0.3867 | -0.6935 | 0.6748 | 10530.9049 | 1.309 | 58.9922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.5518 | -1.2046 | 1.1963 | 11069.3822 | 2.3515 | 78.0058 | [5 empty] | 0.659 | 0.6646 | 0.6377 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1508 | 5602.3951 | 55.9765 |  |  |  |  | 0.6743 | 0.7231 | 1.0813 | [7 empty] | -0.3872 | -0.6937 | 0.6752 | 10538.5874 | 1.3094 | 58.9817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5587 | -1.2262 | 1.2185 | 10940.6701 | 2.3938 | 79.1925 | [5 empty] | 0.6681 | 0.674 | 0.6454 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5593.3951 | 56.4707 |  |  |  |  | 0.7267 | 0.7538 | 1.0455 | [7 empty] | -0.2674 | -0.6249 | 0.5514 | 8937.7869 | 1.0713 | 60.5002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5682 | -1.2499 | 1.2438 | 10826.917 | 2.4415 | 80.4324 | [5 empty] | 0.6775 | 0.6837 | 0.6535 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5584.3418 | 56.9788 |  |  |  |  | 0.7266 | 0.7536 | 1.0452 | [7 empty] | -0.267 | -0.6247 | 0.551 | 8936.3469 | 1.0701 | 60.4915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5766 | -1.2722 | 1.2674 | 10713.7057 | 2.4861 | 81.6285 | [5 empty] | 0.6873 | 0.6939 | 0.6618 | [5 empty] | 0.0144 | -0.151 | 5575.2478 | 57.5006 |  |  |  |  | 0.7336 | 0.7723 | 1.056 | [7 empty] | -0.3071 | -0.6148 | 0.5644 | 8815.9098 | 1.0828 | 61.3952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5844 | -1.295 | 1.2912 | 10611.3946 | 2.5312 | 82.8007 | [5 empty] | 0.6974 | 0.7043 | 0.6705 | [5 empty] | 0.0144 | -0.151 | 5566.1256 | 58.0362 |  |  |  |  | 0.7338 | 0.7723 | 1.0567 | [7 empty] | -0.3071 | -0.6158 | 0.5651 | 8823.8677 | 1.0839 | 61.3984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5931 | -1.3166 | 1.3144 | 10508.5924 | 2.5745 | 83.9615 | [5 empty] | 0.7078 | 0.7152 | 0.6794 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5556.9872 | 58.5852 |  |  |  |  | 0.7246 | 0.7899 | 1.1538 | [7 empty] | -0.454 | -0.7162 | 0.734 | 10173.0217 | 1.4104 | 62.2381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.6017 | -1.326 | 1.3266 | 10208.2878 | 2.5943 | 85.6358 | [5 empty] | 0.7187 | 0.7264 | 0.6886 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5547.8444 | 59.1475 |  |  |  |  | 0.7888 | 0.8291 | 1.121 | [7 empty] | -0.3179 | -0.6433 | 0.5939 | 8647.6265 | 1.1368 | 64.0709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.6128 | -1.3453 | 1.3488 | 10069.6259 | 2.6346 | 86.984 | [5 empty] | 0.7298 | 0.738 | 0.6982 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5538.7082 | 59.7231 |  |  |  |  | 0.7885 | 0.8288 | 1.121 | [7 empty] | -0.3183 | -0.6435 | 0.5942 | 8652.1198 | 1.1367 | 64.0588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.6127 | -1.345 | 1.3485 | 10071.231 | 2.6317 | 86.9695 | [5 empty] | 0.7413 | 0.7499 | 0.708 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1512 | 5529.5894 | 60.3116 |  |  |  |  | 0.7889 | 0.8291 | 1.1209 | [7 empty] | -0.3173 | -0.6432 | 0.5934 | 8645.7098 | 1.1346 | 64.0693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6245 | -1.3525 | 1.3606 | 9753.7349 | 2.651 | 88.9375 | [5 empty] | 0.7532 | 0.7623 | 0.7182 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5520.4982 | 60.9129 |  |  |  |  | 0.7978 | 0.848 | 1.1424 | [7 empty] | -0.3573 | -0.6482 | 0.6206 | 8660.5059 | 1.1804 | 64.9344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6126 | -1.4257 | 1.4203 | 9704.8507 | 2.7839 | 91.2712 | [5 empty] | 0.7655 | 0.775 | 0.7287 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1513 | 5511.4443 | 61.5269 |  |  |  |  | 0.7978 | 0.848 | 1.1425 | [7 empty] | -0.3573 | -0.6482 | 0.6206 | 8660.0811 | 1.1797 | 64.9367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5839 | -1.4741 | 1.4517 | 9734.5034 | 2.865 | 92.2276 | [5 empty] | 0.7781 | 0.7881 | 0.7395 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5502.4368 | 62.1533 |  |  |  |  | 0.8182 | 0.8678 | 1.1589 | [7 empty] | -0.3531 | -0.6501 | 0.6195 | 8528.458 | 1.1762 | 65.8306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5842 | -1.4731 | 1.451 | 9731.9026 | 2.8603 | 92.2183 | [5 empty] | 0.7912 | 0.8016 | 0.7506 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1514 | 5493.4843 | 62.7919 |  |  |  |  | 0.8887 | 0.9195 | 1.1134 | [7 empty] | -0.2215 | -0.5389 | 0.4537 | 7312.115 | 0.8632 | 68.106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.6052 | -1.5389 | 1.5195 | 9578.9582 | 2.9962 | 95.2094 | [5 empty] | 0.8046 | 0.8155 | 0.7621 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5484.595 | 63.4426 |  |  |  |  | 0.925 | 0.9644 | 1.1515 | [7 empty] | -0.2502 | -0.5387 | 0.469 | 7214.725 | 0.8872 | 70.0186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6707 | -1.5928 | 1.5959 | 9394.6399 | 3.1255 | 98.5377 | [5 empty] | 0.8184 | 0.8298 | 0.7739 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5475.7764 | 64.1052 |  |  |  |  | 0.9251 | 0.9651 | 1.1506 | [7 empty] | -0.2514 | -0.5363 | 0.4677 | 7203.1741 | 0.8825 | 70.0479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.7097 | -1.6027 | 1.6218 | 9265.9811 | 3.1608 | 100.0627 | [5 empty] | 0.8326 | 0.8446 | 0.786 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5467.0355 | 64.7793 |  |  |  |  | 0.9251 | 0.9649 | 1.1507 | [7 empty] | -0.2507 | -0.5367 | 0.4676 | 7204.7364 | 0.8809 | 70.0395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.7105 | -1.6062 | 1.6252 | 9281.5076 | 3.1635 | 100.0609 | [5 empty] | 0.8471 | 0.8597 | 0.7985 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5458.3787 | 65.4649 |  |  |  |  | 0.8838 | 0.9451 | 1.2481 | [7 empty] | -0.4047 | -0.6853 | 0.6786 | 8424.7433 | 1.2801 | 69.2041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.7188 | -1.6327 | 1.6526 | 9230.718 | 3.2158 | 101.2317 | [5 empty] | 0.8621 | 0.8752 | 0.8113 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1516 | 5449.8121 | 66.1617 |  |  |  |  | 0.8833 | 0.9448 | 1.2476 | [7 empty] | -0.4053 | -0.6849 | 0.6787 | 8425.4606 | 1.2795 | 69.1923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6978 | -1.6866 | 1.6921 | 9219.864 | 3.3082 | 102.5851 | [5 empty] | 0.8775 | 0.8912 | 0.8245 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5441.341 | 66.8695 |  |  |  |  | 0.9725 | 1 | 1.1925 | [7 empty] | -0.2061 | -0.5626 | 0.4664 | 7145.6699 | 0.8907 | 71.4999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6896 | -1.7823 | 1.7761 | 9174.3842 | 3.4916 | 105.4099 | [5 empty] | 0.8933 | 0.9076 | 0.838 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5432.9706 | 67.5881 |  |  |  |  | 1.0109 | 1.0574 | 1.2355 | [7 empty] | -0.2708 | -0.55 | 0.4899 | 7036.419 | 0.9197 | 73.816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6887 | -1.7846 | 1.7778 | 9177.8214 | 3.4912 | 105.4363 | [5 empty] | 0.9095 | 0.9244 | 0.8518 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5424.7051 | 68.3173 |  |  |  |  | 1.011 | 1.0572 | 1.2365 | [7 empty] | -0.2705 | -0.5518 | 0.4911 | 7043.6747 | 0.9201 | 73.809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6968 | -1.8178 | 1.8115 | 9132.7843 | 3.5563 | 106.7229 | [5 empty] | 0.9262 | 0.9417 | 0.866 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5416.5487 | 69.0568 |  |  |  |  | 1.0111 | 1.0575 | 1.2362 | [7 empty] | -0.2711 | -0.551 | 0.4908 | 7040.4008 | 0.9175 | 73.8216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7424 | -1.8255 | 1.8368 | 8980.1708 | 3.5873 | 108.5413 | [5 empty] | 0.9432 | 0.9593 | 0.8806 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1518 | 5408.5049 | 69.8065 |  |  |  |  | 1.011 | 1.0575 | 1.236 | [7 empty] | -0.2709 | -0.5506 | 0.4904 | 7038.9485 | 0.9151 | 73.8196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7638 | -1.868 | 1.8844 | 8970.943 | 3.6735 | 109.9215 | [5 empty] | 0.9607 | 0.9775 | 0.8956 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5400.5767 | 70.5661 |  |  |  |  | 1.0216 | 1.0825 | 1.2578 | [7 empty] | -0.3257 | -0.5465 | 0.5211 | 7039.9422 | 0.9701 | 74.8049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.8135 | -1.8808 | 1.9169 | 8837.8464 | 3.7194 | 111.8305 | [5 empty] | 0.9786 | 0.996 | 0.9109 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5392.767 | 71.3354 |  |  |  |  | 1.1178 | 1.1461 | 1.202 | [7 empty] | -0.1192 | -0.4056 | 0.2867 | 6165.9745 | 0.5532 | 77.2508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8178 | -1.9193 | 1.9536 | 8794.9334 | 3.793 | 113.2388 | [5 empty] | 0.9969 | 1.0151 | 0.9265 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5385.0781 | 72.1142 |  |  |  |  | 1.1177 | 1.1464 | 1.2023 | [7 empty] | -0.1206 | -0.4055 | 0.2873 | 6167.006 | 0.5499 | 77.2617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8228 | -1.9082 | 1.9456 | 8766.9171 | 3.7696 | 113.2514 | [5 empty] | 1.0157 | 1.0345 | 0.9426 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5377.5119 | 72.9024 |  |  |  |  | 1.1275 | 1.168 | 1.224 | [7 empty] | -0.1672 | -0.4061 | 0.3124 | 6195.0556 | 0.5861 | 78.0713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8388 | -2.0023 | 2.0375 | 8909.5613 | 3.9432 | 114.505 | [5 empty] | 1.0349 | 1.0545 | 0.959 | [5 empty] | 0.0145 | -0.152 | 5370.0701 | 73.6995 |  |  |  |  | 1.1277 | 1.1683 | 1.2235 | [7 empty] | -0.1672 | -0.4048 | 0.3113 | 6190.6204 | 0.5807 | 78.0838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8456 | -2.03 | 2.0655 | 8845.5345 | 3.9973 | 115.8103 | [5 empty] | 1.0546 | 1.0749 | 0.9758 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5362.7539 | 74.5056 |  |  |  |  | 1.0904 | 1.1691 | 1.3419 | [7 empty] | -0.3929 | -0.5602 | 0.5766 | 6982.8368 | 1.0744 | 78.1106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8585 | -2.1078 | 2.1417 | 8956.3465 | 4.1395 | 116.8401 | [5 empty] | 1.0747 | 1.0957 | 0.993 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5355.5643 | 75.3203 |  |  |  |  | 1.0904 | 1.1688 | 1.3419 | [7 empty] | -0.3918 | -0.5606 | 0.5761 | 6983.5294 | 1.0719 | 78.1003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8952 | -2.2028 | 2.2434 | 8885.946 | 4.3333 | 120.0118 | [5 empty] | 1.0952 | 1.1171 | 1.0106 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5348.502 | 76.1435 |  |  |  |  | 1.2176 | 1.2626 | 1.3008 | [7 empty] | -0.1718 | -0.4047 | 0.3138 | 6091.206 | 0.5888 | 81.5188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.9005 | -2.2298 | 2.2702 | 8821.8458 | 4.3852 | 121.2691 | [5 empty] | 1.1163 | 1.1389 | 1.0286 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5341.5674 | 76.9749 |  |  |  |  | 1.2269 | 1.2855 | 1.3183 | [7 empty] | -0.2224 | -0.3965 | 0.3403 | 6096.4859 | 0.6395 | 82.3271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9264 | -2.2932 | 2.3386 | 8800.2486 | 4.511 | 123.1451 | [5 empty] | 1.1377 | 1.1611 | 1.0469 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5334.7607 | 77.8144 |  |  |  |  | 1.2266 | 1.2853 | 1.3176 | [7 empty] | -0.2226 | -0.3957 | 0.3399 | 6094.6477 | 0.6349 | 82.3211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9209 | -2.2924 | 2.3356 | 8795.5221 | 4.5012 | 123.1266 | [5 empty] | 1.1597 | 1.1839 | 1.0657 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5328.0818 | 78.6617 |  |  |  |  | 1.2626 | 1.3189 | 1.3523 | [7 empty] | -0.2123 | -0.4085 | 0.3422 | 6085.7286 | 0.6377 | 83.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9386 | -2.3304 | 2.3775 | 8760.8716 | 4.5759 | 124.4669 | [5 empty] | 1.1821 | 1.2071 | 1.0848 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5321.5303 | 79.5167 |  |  |  |  | 1.263 | 1.3192 | 1.3517 | [7 empty] | -0.2116 | -0.4071 | 0.3407 | 6081.1844 | 0.6313 | 83.5021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.9072 | -2.374 | 2.4053 | 8682.3551 | 4.6509 | 125.9778 | [5 empty] | 1.2049 | 1.2309 | 1.1044 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5315.1059 | 80.3792 |  |  |  |  | 1.2757 | 1.3531 | 1.3715 | [7 empty] | -0.2874 | -0.3851 | 0.3813 | 6064.7925 | 0.7281 | 84.6649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9249 | -2.416 | 2.4508 | 8648.8114 | 4.7331 | 127.403 | [5 empty] | 1.2283 | 1.2551 | 1.1243 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1523 | 5308.8079 | 81.2489 |  |  |  |  | 1.3939 | 1.4062 | 1.3093 | [7 empty] | 0.0551 | -0.2571 | 0.1123 | 5452.6489 | 0.312 | 86.4534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8908 | -2.4533 | 2.4726 | 8570.2684 | 4.7981 | 128.7905 | [5 empty] | 1.2521 | 1.2798 | 1.1447 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5302.6354 | 82.1258 |  |  |  |  | 1.3467 | 1.405 | 1.4303 | [7 empty] | -0.2133 | -0.4202 | 0.3516 | 6037.9777 | 0.651 | 86.4145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.9147 | -2.4983 | 2.5233 | 8556.239 | 4.8852 | 130.1292 | [5 empty] | 1.2764 | 1.305 | 1.1655 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5296.5874 | 83.0095 |  |  |  |  | 1.3462 | 1.4048 | 1.4302 | [7 empty] | -0.2143 | -0.4203 | 0.3523 | 6039.2276 | 0.6487 | 86.4078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.975 | -2.5693 | 2.6116 | 8576.9189 | 5.0228 | 131.9175 | [5 empty] | 1.3012 | 1.3307 | 1.1867 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1524 | 5290.6627 | 83.8999 |  |  |  |  | 1.3647 | 1.449 | 1.467 | [7 empty] | -0.3124 | -0.4091 | 0.4157 | 6060.9244 | 0.7886 | 87.8626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9882 | -2.609 | 2.6533 | 8539.1812 | 5.0931 | 133.2847 | [5 empty] | 1.3265 | 1.3569 | 1.2083 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5284.8602 | 84.7969 |  |  |  |  | 1.3651 | 1.4493 | 1.4666 | [7 empty] | -0.3116 | -0.4082 | 0.4145 | 6057.8647 | 0.7835 | 87.8724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0491 | -2.6775 | 2.7399 | 8557.3378 | 5.2173 | 134.9905 | [5 empty] | 1.3523 | 1.3837 | 1.2303 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5279.1786 | 85.7003 |  |  |  |  | 1.4002 | 1.4765 | 1.4908 | [7 empty] | -0.2764 | -0.4157 | 0.3923 | 6022.9036 | 0.7305 | 88.753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0653 | -2.7192 | 2.7846 | 8543.3549 | 5.2837 | 136.1352 | [5 empty] | 1.3785 | 1.4109 | 1.2528 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5273.6163 | 86.6099 |  |  |  |  | 1.3653 | 1.4498 | 1.4664 | [7 empty] | -0.3124 | -0.4071 | 0.4144 | 6055.6397 | 0.7804 | 87.8878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.035 | -2.7683 | 2.8184 | 8476.5489 | 5.3539 | 137.6938 | [5 empty] | 1.4053 | 1.4387 | 1.2757 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5268.1718 | 87.5255 |  |  |  |  | 1.4877 | 1.5409 | 1.417 | [7 empty] | -0.0902 | -0.2336 | 0.1325 | 5469.5601 | 0.2658 | 90.8043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0428 | -2.8109 | 2.861 | 8451.3438 | 5.4165 | 138.9251 | [5 empty] | 1.4326 | 1.467 | 1.299 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5262.8433 | 88.4469 |  |  |  |  | 1.488 | 1.5409 | 1.4166 | [7 empty] | -0.0887 | -0.2332 | 0.131 | 5467.7532 | 0.255 | 90.8034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -1.0166 | -2.8499 | 2.8877 | 8385.3474 | 5.4685 | 140.3283 | [5 empty] | 1.4603 | 1.4958 | 1.3227 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5257.6294 | 89.3741 |  |  |  |  | 1.5313 | 1.5723 | 1.4401 | [7 empty] | -0.0338 | -0.2364 | 0.0967 | 5425.5459 | 0.1901 | 91.7823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.025 | -2.8896 | 2.9278 | 8358.9872 | 5.5226 | 141.5222 | [5 empty] | 1.4886 | 1.5251 | 1.3469 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5252.5283 | 90.3068 |  |  |  |  | 1.5318 | 1.5723 | 1.4393 | [7 empty] | -0.0311 | -0.2355 | 0.0946 | 5422.0991 | 0.1789 | 91.782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.0998 | -2.9785 | 3.0377 | 8395.0928 | 5.6537 | 143.3872 | [5 empty] | 1.5174 | 1.555 | 1.3715 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5247.5379 | 91.2448 |  |  |  |  | 1.5468 | 1.6062 | 1.4765 | [7 empty] | -0.11 | -0.2406 | 0.1525 | 5475.2568 | 0.2939 | 92.8254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.1175 | -3.0273 | 3.0895 | 8381.6649 | 5.7161 | 144.6375 | [5 empty] | 1.5467 | 1.5854 | 1.3966 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5242.6567 | 92.1881 |  |  |  |  | 1.5871 | 1.6518 | 1.5024 | [7 empty] | -0.1172 | -0.2207 | 0.1483 | 5431.5628 | 0.3024 | 94.2069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1843 | -3.0976 | 3.1796 | 8391.8773 | 5.8115 | 146.3319 | [5 empty] | 1.5766 | 1.6164 | 1.4221 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5237.8827 | 93.1365 |  |  |  |  | 1.5869 | 1.6517 | 1.5022 | [7 empty] | -0.1176 | -0.2204 | 0.1486 | 5431.2846 | 0.2988 | 94.2049 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1681 | -3.1989 | 3.2678 | 8308.6693 | 5.9333 | 149.2294 | [5 empty] | 1.6069 | 1.6479 | 1.4481 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5233.2139 | 94.0898 |  |  |  |  | 1.7153 | 1.7525 | 1.4297 | [7 empty] | 0.1184 | 0.01 | 0.193 | 4920.0493 | 0.3603 | 97.1754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1879 | -3.2566 | 3.3287 | 8301.5492 | 5.9974 | 150.5432 | [5 empty] | 1.6378 | 1.6799 | 1.4745 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5228.6486 | 95.0479 |  |  |  |  | 1.7157 | 1.7527 | 1.4303 | [7 empty] | 0.1187 | 0.0092 | 0.1925 | 4921.0536 | 0.3526 | 97.1819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.153 | -3.3103 | 3.3666 | 8247.9557 | 6.0504 | 152.0429 | [5 empty] | 1.6692 | 1.7125 | 1.5013 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5224.1846 | 96.0106 |  |  |  |  | 1.6647 | 1.7536 | 1.5837 | [7 empty] | -0.2 | -0.206 | 0.2211 | 5432.2339 | 0.4857 | 97.2081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1502 | -3.3404 | 3.3938 | 8210.6576 | 6.074 | 153.1011 | [5 empty] | 1.7012 | 1.7456 | 1.5286 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5219.8202 | 96.9779 |  |  |  |  | 1.6644 | 1.7537 | 1.5824 | [7 empty] | -0.2009 | -0.2037 | 0.2214 | 5428.9291 | 0.4871 | 97.2108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2473 | -3.4394 | 3.5206 | 8256.6049 | 6.185 | 154.9115 | [5 empty] | 1.7337 | 1.7793 | 1.5564 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5215.5532 | 97.9495 |  |  |  |  | 1.6641 | 1.7535 | 1.5826 | [7 empty] | -0.2015 | -0.204 | 0.2221 | 5429.8781 | 0.489 | 97.2062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.265 | -3.4905 | 3.5746 | 8238.8925 | 6.2304 | 156.1919 | [5 empty] | 1.7667 | 1.8136 | 1.5846 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5211.3818 | 98.9253 |  |  |  |  | 1.6815 | 1.7944 | 1.6187 | [7 empty] | -0.294 | -0.1963 | 0.3117 | 5463.0249 | 0.7081 | 98.3809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3438 | -3.5814 | 3.6879 | 8254.5914 | 6.3226 | 158.0821 | [5 empty] | 1.8002 | 1.8484 | 1.6133 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5207.304 | 99.9052 |  |  |  |  | 1.7227 | 1.8359 | 1.6532 | [7 empty] | -0.2894 | -0.1974 | 0.3073 | 5450.9377 | 0.6964 | 99.5554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3572 | -3.6408 | 3.7481 | 8241.7276 | 6.372 | 159.3856 | [5 empty] | 1.8344 | 1.8838 | 1.6425 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5203.3179 | 100.8892 |  |  |  |  | 1.7223 | 1.8356 | 1.6528 | [7 empty] | -0.29 | -0.1972 | 0.3078 | 5450.9612 | 0.6991 | 99.5472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3813 | -3.7108 | 3.822 | 8221.4959 | 6.4298 | 161.0339 | [5 empty] | 1.869 | 1.9198 | 1.6721 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5199.4215 | 101.8769 |  |  |  |  | 1.87 | 1.9254 | 1.5935 | [7 empty] | 0.0535 | -0.0177 | 0.1406 | 4996.3722 | 0.2731 | 102.03 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3697 | -3.7163 | 3.8229 | 8224.0014 | 6.4208 | 161.0221 | [5 empty] | 1.9042 | 1.9563 | 1.7023 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5195.6129 | 102.8684 |  |  |  |  | 1.9118 | 1.9715 | 1.6289 | [7 empty] | 0.0442 | -0.0121 | 0.1438 | 4993.9354 | 0.2875 | 103.2781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3954 | -3.764 | 3.8767 | 8212.9302 | 6.4537 | 162.1553 | [5 empty] | 1.94 | 1.9934 | 1.7328 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5191.8902 | 103.8636 |  |  |  |  | 1.8716 | 1.9774 | 1.8354 | [7 empty] | -0.2809 | -0.3069 | 0.3333 | 5572.216 | 0.6611 | 103.4355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.4178 | -3.8395 | 3.9551 | 8195.1184 | 6.5116 | 163.8306 | [5 empty] | 1.9764 | 2.0311 | 1.7639 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5188.2515 | 104.8622 |  |  |  |  | 2.0003 | 2.0645 | 1.7098 | [7 empty] | 0.0367 | -0.0184 | 0.1363 | 5005.5244 | 0.2786 | 105.7362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4341 | -3.8925 | 4.0104 | 8178.5265 | 6.5468 | 165.0761 | [5 empty] | 2.0133 | 2.0694 | 1.7955 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5184.695 | 105.8642 |  |  |  |  | 2.0003 | 2.064 | 1.7092 | [7 empty] | 0.0386 | -0.0183 | 0.1367 | 5004.4389 | 0.2763 | 105.724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4576 | -3.961 | 4.0828 | 8173.7334 | 6.5988 | 166.453 | [5 empty] | 2.0507 | 2.1083 | 1.8275 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5181.2187 | 106.8694 |  |  |  |  | 2.0684 | 2.1385 | 1.7586 | [7 empty] | 0.0316 | 0.0031 | 0.1569 | 4982.4817 | 0.327 | 107.6431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4714 | -4.0266 | 4.149 | 8167.9249 | 6.6478 | 167.7418 | [5 empty] | 2.0888 | 2.1477 | 1.86 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5177.8209 | 107.8779 |  |  |  |  | 2.0684 | 2.1378 | 1.7585 | [7 empty] | 0.0342 | 0.0018 | 0.156 | 4982.6904 | 0.3216 | 107.6254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4938 | -4.0713 | 4.1987 | 8149.5512 | 6.6751 | 168.9312 | [5 empty] | 2.1274 | 2.1878 | 1.893 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5174.4998 | 108.8893 |  |  |  |  | 2.11 | 2.188 | 1.7616 | [7 empty] | 0.0324 | 0.0673 | 0.2209 | 4909.8478 | 0.4638 | 108.8946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.5134 | -4.1251 | 4.256 | 8141.6708 | 6.7123 | 170.0959 | [5 empty] | 2.1666 | 2.2284 | 1.9265 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5171.2536 | 109.9038 |  |  |  |  | 2.1965 | 2.2716 | 1.8943 | [7 empty] | 0.0128 | -0.0387 | 0.1142 | 5038.1944 | 0.2527 | 110.9672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.5281 | -4.2096 | 4.3401 | 8129.9769 | 6.7806 | 171.8227 | [5 empty] | 2.2063 | 2.2697 | 1.9605 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5168.0806 | 110.921 |  |  |  |  | 2.196 | 2.2698 | 1.8996 | [7 empty] | 0.0133 | -0.0502 | 0.1027 | 5050.8984 | 0.2241 | 110.9233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5408 | -4.2584 | 4.3902 | 8113.0641 | 6.8125 | 173.0243 | [5 empty] | 2.2467 | 2.3115 | 1.995 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5164.9791 | 111.9411 |  |  |  |  | 2.2489 | 2.3291 | 1.9347 | [7 empty] | 0.0048 | -0.0256 | 0.1277 | 5026.3953 | 0.2864 | 112.3664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.571 | -4.3438 | 4.4808 | 8101.2801 | 6.8831 | 174.8786 | [5 empty] | 2.2876 | 2.354 | 2.03 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5161.9474 | 112.9638 |  |  |  |  | 2.3164 | 2.3856 | 1.9783 | [7 empty] | 0.0613 | -0.028 | 0.1334 | 5004.7811 | 0.2536 | 113.7171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.59 | -4.4006 | 4.5406 | 8094.6356 | 6.9238 | 176.0889 | [5 empty] | 2.3291 | 2.3971 | 2.0655 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5158.9838 | 113.989 |  |  |  |  | 2.3291 | 2.4233 | 1.9831 | [7 empty] | -0.0191 | 0.027 | 0.1831 | 4980.4359 | 0.4279 | 114.6085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.6101 | -4.4721 | 4.6146 | 8080.0697 | 6.9804 | 177.7082 | [5 empty] | 2.3712 | 2.4408 | 2.1015 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5156.0867 | 115.0167 |  |  |  |  | 2.3805 | 2.4731 | 2.025 | [7 empty] | -0.0056 | 0.0237 | 0.1778 | 4978.8101 | 0.4051 | 115.7704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.6236 | -4.5202 | 4.6644 | 8067.293 | 7.0121 | 178.8578 | [5 empty] | 2.4139 | 2.4851 | 2.138 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5153.2546 | 116.0468 |  |  |  |  | 2.3785 | 2.4706 | 2.023 | [7 empty] | -0.0034 | 0.0234 | 0.1773 | 4978.2606 | 0.4011 | 115.7107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6479 | -4.5867 | 4.7352 | 8052.9083 | 7.0644 | 180.4303 | [5 empty] | 2.4573 | 2.53 | 2.1751 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5150.4858 | 117.0791 |  |  |  |  | 2.46 | 2.5349 | 2.1006 | [7 empty] | 0.0603 | -0.0266 | 0.1344 | 5003.5261 | 0.2546 | 117.1915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.6635 | -4.6423 | 4.7927 | 8048.6914 | 7.1033 | 181.5689 | [5 empty] | 2.5012 | 2.5755 | 2.2126 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5147.7788 | 118.1137 |  |  |  |  | 2.5311 | 2.6443 | 2.1938 | [7 empty] | -0.0845 | -0.0131 | 0.1714 | 5044.798 | 0.4537 | 119.6534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6809 | -4.7223 | 4.8738 | 8035.6964 | 7.1698 | 183.3197 | [5 empty] | 2.5457 | 2.6217 | 2.2507 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5145.1323 | 119.1504 |  |  |  |  | 2.6692 | 2.7517 | 2.2467 | [7 empty] | 0.0841 | 0.0257 | 0.1917 | 4947.2157 | 0.3794 | 122.0046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6983 | -4.7791 | 4.933 | 8030.8736 | 7.21 | 184.5075 | [5 empty] | 2.5908 | 2.6685 | 2.2892 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5142.5446 | 120.1891 |  |  |  |  | 2.6723 | 2.7541 | 2.2514 | [7 empty] | 0.0851 | 0.021 | 0.1877 | 4951.1494 | 0.3596 | 122.0581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.7192 | -4.8514 | 5.0082 | 8018.2823 | 7.2689 | 186.1507 | [5 empty] | 2.6365 | 2.716 | 2.3283 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5140.0143 | 121.2297 |  |  |  |  | 2.7238 | 2.8124 | 2.3015 | [7 empty] | 0.0643 | 0.02 | 0.18 | 4960.2957 | 0.3598 | 123.3077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7301 | -4.9096 | 5.0665 | 8012.4011 | 7.3104 | 187.3515 | [5 empty] | 2.6829 | 2.7641 | 2.368 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5137.5402 | 122.2722 |  |  |  |  | 2.7258 | 2.8127 | 2.3025 | [7 empty] | 0.0706 | 0.0181 | 0.1801 | 4959.7741 | 0.347 | 123.3155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.697 | -5.0305 | 5.1691 | 8035.6264 | 7.41 | 188.7523 | [5 empty] | 2.7298 | 2.8128 | 2.4081 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5135.1207 | 123.3165 |  |  |  |  | 2.8039 | 2.8778 | 2.3616 | [7 empty] | 0.1307 | 0.0011 | 0.1929 | 4954.9777 | 0.3496 | 124.693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.718 | -5.0703 | 5.2136 | 8016.515 | 7.4349 | 189.9791 | [5 empty] | 2.7774 | 2.8621 | 2.4488 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5132.7546 | 124.3626 |  |  |  |  | 2.8623 | 2.9405 | 2.4173 | [7 empty] | 0.1197 | -0.0043 | 0.1821 | 4964.1864 | 0.3336 | 125.9986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6523 | -5.2176 | 5.3319 | 8053.7714 | 7.5589 | 191.3155 | [5 empty] | 2.8256 | 2.9121 | 2.49 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5130.4406 | 125.4102 |  |  |  |  | 2.9405 | 3.0132 | 2.4773 | [7 empty] | 0.1532 | -0.0086 | 0.2001 | 4957.7282 | 0.3713 | 127.4923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6481 | -5.2952 | 5.4043 | 8058.7696 | 7.6172 | 192.5142 | [5 empty] | 2.8745 | 2.9628 | 2.5318 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5128.1773 | 126.4595 |  |  |  |  | 2.9405 | 3.0145 | 2.4805 | [7 empty] | 0.1468 | -0.0115 | 0.1936 | 4962.2312 | 0.3504 | 127.5179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.754 | -5.3735 | 5.512 | 8071.9386 | 7.676 | 194.2114 | [5 empty] | 2.9239 | 3.0141 | 2.574 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5125.9635 | 127.5102 |  |  |  |  | 3.0067 | 3.0776 | 2.5382 | [7 empty] | 0.1649 | -0.0234 | 0.1984 | 4966.8698 | 0.3668 | 128.795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.7636 | -5.4234 | 5.5623 | 8059.2299 | 7.7087 | 195.4024 | [5 empty] | 2.974 | 3.0661 | 2.6169 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5123.798 | 128.5624 |  |  |  |  | 3.0778 | 3.1653 | 2.6106 | [7 empty] | 0.1093 | -0.0166 | 0.166 | 4979.7249 | 0.3112 | 130.5383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8664 | -5.5231 | 5.6901 | 8090.5782 | 7.7865 | 197.027 | [5 empty] | 3.0248 | 3.1187 | 2.6602 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5121.6797 | 129.616 |  |  |  |  | 3.1444 | 3.2329 | 2.6736 | [7 empty] | 0.1098 | -0.029 | 0.1564 | 4989.6184 | 0.299 | 131.8622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8834 | -5.5756 | 5.7452 | 8079.2494 | 7.8216 | 198.2749 | [5 empty] | 3.0761 | 3.172 | 2.7042 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5119.6073 | 130.6708 |  |  |  |  | 3.1411 | 3.2314 | 2.6731 | [7 empty] | 0.102 | -0.0292 | 0.1516 | 4992.1487 | 0.2769 | 131.8323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.819 | -5.6243 | 5.7704 | 8039.7997 | 7.8578 | 199.6232 | [5 empty] | 3.1281 | 3.2259 | 2.7486 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5117.5798 | 131.7269 |  |  |  |  | 3.2142 | 3.3161 | 2.7205 | [7 empty] | 0.0819 | 0.0115 | 0.1777 | 4967.6636 | 0.3419 | 133.4659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8315 | -5.6708 | 5.8184 | 8023.7686 | 7.8882 | 200.8743 | [5 empty] | 3.1808 | 3.2806 | 2.7936 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5115.5959 | 132.7842 |  |  |  |  | 3.2734 | 3.3799 | 2.7771 | [7 empty] | 0.0694 | 0.0062 | 0.1684 | 4975.7628 | 0.333 | 134.6771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7569 | -5.7371 | 5.8584 | 7994.0436 | 7.9424 | 202.2759 | [5 empty] | 3.2341 | 3.3359 | 2.8392 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5113.6548 | 133.8425 |  |  |  |  | 3.2778 | 3.3832 | 2.7796 | [7 empty] | 0.0746 | 0.0061 | 0.17 | 4974.4266 | 0.3228 | 134.74 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7721 | -5.7901 | 5.9135 | 7983.3646 | 7.9781 | 203.548 | [5 empty] | 3.288 | 3.3918 | 2.8853 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5111.7553 | 134.9019 |  |  |  |  | 3.2956 | 3.4326 | 2.7886 | [7 empty] | -0.0279 | 0.0732 | 0.2301 | 4955.3791 | 0.5372 | 135.6675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8793 | -5.8862 | 6.0379 | 8006.3428 | 8.0516 | 205.2918 | [5 empty] | 3.3426 | 3.4485 | 2.932 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5109.8963 | 135.9624 |  |  |  |  | 3.3802 | 3.5053 | 2.8635 | [7 empty] | 0.0224 | 0.0412 | 0.1943 | 4964.9473 | 0.4177 | 137.0148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.8999 | -5.9279 | 6.084 | 7988.9275 | 8.0783 | 206.5731 | [5 empty] | 3.3979 | 3.5058 | 2.9793 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5108.077 | 137.0237 |  |  |  |  | 3.4432 | 3.567 | 2.9146 | [7 empty] | 0.0369 | 0.0389 | 0.1932 | 4963.1466 | 0.403 | 138.1442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -2.0017 | -5.9902 | 6.1757 | 7996.2156 | 8.1229 | 208.0828 | [5 empty] | 3.4538 | 3.5638 | 3.0271 | [5 empty] | 0.0146 | -0.153 | 5106.2962 | 138.0859 |  |  |  |  | 3.5369 | 3.6474 | 3.0038 | [7 empty] | 0.0886 | -0.0067 | 0.1639 | 4981.316 | 0.3094 | 139.5975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -2.0108 | -6.0454 | 6.2309 | 7997.4718 | 8.1539 | 209.0554 | [5 empty] | 3.5104 | 3.6225 | 3.0754 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5104.5532 | 139.149 |  |  |  |  | 3.6137 | 3.7452 | 3.0773 | [7 empty] | 0.0208 | 0.0141 | 0.1672 | 4985.6979 | 0.3746 | 141.3343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0352 | -6.1305 | 6.3192 | 7993.8823 | 8.2223 | 210.7583 | [5 empty] | 3.5676 | 3.6819 | 3.1244 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5102.8468 | 140.2128 |  |  |  |  | 3.6133 | 3.7457 | 3.0816 | [7 empty] | 0.0144 | 0.0083 | 0.1613 | 4991.2747 | 0.3545 | 141.344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0323 | -6.1291 | 6.317 | 7990.3411 | 8.1904 | 210.8095 | [5 empty] | 3.6255 | 3.7419 | 3.1739 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5101.1764 | 141.2774 |  |  |  |  | 3.6834 | 3.8157 | 3.1395 | [7 empty] | 0.0252 | 0.0066 | 0.1599 | 4989.8018 | 0.3438 | 142.5694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.0706 | -6.2436 | 6.4378 | 7967.7157 | 8.3045 | 213.6148 | [5 empty] | 3.6841 | 3.8027 | 3.224 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5099.5409 | 142.3426 |  |  |  |  | 3.7634 | 3.9148 | 3.2096 | [7 empty] | -0.0317 | 0.0337 | 0.1923 | 4987.0271 | 0.469 | 144.278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0731 | -6.2661 | 6.4598 | 7988.2526 | 8.2846 | 213.4655 | [5 empty] | 3.7434 | 3.8642 | 3.2746 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5097.9396 | 143.4084 |  |  |  |  | 3.8465 | 3.9978 | 3.2893 | [7 empty] | -0.0267 | 0.0139 | 0.1719 | 4998.5005 | 0.4274 | 145.687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0785 | -6.3126 | 6.5056 | 7977.8761 | 8.3106 | 214.5753 | [5 empty] | 3.8033 | 3.9264 | 3.3259 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5096.3715 | 144.4748 |  |  |  |  | 3.8467 | 3.9992 | 3.2921 | [7 empty] | -0.0325 | 0.0118 | 0.1713 | 5001.2755 | 0.4177 | 145.7104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.0996 | -6.3763 | 6.5727 | 7960.3357 | 8.3622 | 216.2794 | [5 empty] | 3.8639 | 3.9892 | 3.3777 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5094.8359 | 145.5418 |  |  |  |  | 3.9142 | 4.0675 | 3.3589 | [7 empty] | -0.0327 | -0.0061 | 0.1542 | 5012.3842 | 0.3821 | 146.8533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.1054 | -6.4234 | 6.6192 | 7952.3325 | 8.3873 | 217.3491 | [5 empty] | 3.9252 | 4.0528 | 3.4301 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5093.332 | 146.6092 |  |  |  |  | 3.9913 | 4.1418 | 3.37 | [7 empty] | 0.0248 | 0.0718 | 0.2249 | 4951.4855 | 0.4858 | 148.0837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.1255 | -6.5007 | 6.6988 | 7944.5329 | 8.4482 | 219.0243 | [5 empty] | 3.9872 | 4.1171 | 3.4831 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5091.8591 | 147.677 |  |  |  |  | 3.991 | 4.1449 | 3.3639 | [7 empty] | 0.0168 | 0.0875 | 0.2404 | 4944.0059 | 0.5198 | 148.1356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1414 | -6.5611 | 6.7612 | 7944.715 | 8.4835 | 220.1577 | [5 empty] | 4.0498 | 4.1821 | 3.5366 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5090.4163 | 148.7453 |  |  |  |  | 4.0938 | 4.2802 | 3.5292 | [7 empty] | -0.1351 | 0.0156 | 0.2254 | 5022.6692 | 0.6039 | 150.3357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0822 | -6.7059 | 6.8803 | 7973.7368 | 8.5862 | 221.4541 | [5 empty] | 4.1132 | 4.2478 | 3.5908 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5089.003 | 149.8138 |  |  |  |  | 4.2052 | 4.3938 | 3.6847 | [7 empty] | -0.1693 | -0.0847 | 0.1961 | 5088.0636 | 0.5304 | 152.1465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0788 | -6.758 | 6.9289 | 7963.3994 | 8.6165 | 222.6208 | [5 empty] | 4.1772 | 4.3143 | 3.6456 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5087.6184 | 150.8827 |  |  |  |  | 4.2074 | 4.395 | 3.6882 | [7 empty] | -0.1669 | -0.0893 | 0.1923 | 5090.2078 | 0.5065 | 152.1663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -2.0199 | -6.8658 | 7.0145 | 7970.7795 | 8.6931 | 223.894 | [5 empty] | 4.242 | 4.3814 | 3.7009 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5086.2619 | 151.9518 |  |  |  |  | 4.425 | 4.5384 | 3.6943 | [7 empty] | 0.2405 | 0.0483 | 0.3025 | 4922.111 | 0.5669 | 154.4074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -2.0217 | -6.9005 | 7.0482 | 7950.9771 | 8.7107 | 225.0779 | [5 empty] | 4.3074 | 4.4493 | 3.7569 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1529 | 5084.9328 | 153.0212 |  |  |  |  | 4.4256 | 4.5394 | 3.6976 | [7 empty] | 0.2373 | 0.0446 | 0.2976 | 4924.8465 | 0.5453 | 154.4222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.121 | -7.0118 | 7.1838 | 7984.7929 | 8.7832 | 226.583 | [5 empty] | 4.3736 | 4.518 | 3.8134 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5083.6304 | 154.0907 |  |  |  |  | 4.4685 | 4.6296 | 3.8019 | [7 empty] | 0.0329 | 0.0201 | 0.1739 | 4982.7573 | 0.3754 | 155.8078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1506 | -7.0684 | 7.2466 | 7986.7935 | 8.811 | 227.663 | [5 empty] | 4.4404 | 4.5873 | 3.8706 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5082.354 | 155.1604 |  |  |  |  | 4.4948 | 4.6894 | 3.8722 | [7 empty] | -0.1118 | 0.003 | 0.2006 | 5022.6223 | 0.5379 | 156.7151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.2582 | -7.1448 | 7.3521 | 8002.9552 | 8.8578 | 229.1228 | [5 empty] | 4.508 | 4.6574 | 3.9283 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5081.1033 | 156.2302 |  |  |  |  | 4.6853 | 4.8365 | 3.8815 | [7 empty] | 0.1685 | 0.1574 | 0.3463 | 4886.0292 | 0.6531 | 158.9144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2701 | -7.2138 | 7.4214 | 8006.5616 | 8.8957 | 230.2514 | [5 empty] | 4.5763 | 4.7282 | 3.9867 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5079.8773 | 157.3 |  |  |  |  | 4.6852 | 4.8356 | 3.8792 | [7 empty] | 0.1728 | 0.1596 | 0.3502 | 4884.0506 | 0.6443 | 158.9023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.281 | -7.1947 | 7.4066 | 7945.469 | 8.8866 | 231.8469 | [5 empty] | 4.6452 | 4.7998 | 4.0457 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5078.6755 | 158.3699 |  |  |  |  | 4.8034 | 4.9289 | 4.0571 | [7 empty] | 0.2203 | -0.0185 | 0.2456 | 4966.0038 | 0.4798 | 160.2734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2935 | -7.2524 | 7.4654 | 7943.5037 | 8.9161 | 232.9669 | [5 empty] | 4.7149 | 4.8721 | 4.1053 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5077.4975 | 159.4398 |  |  |  |  | 4.8422 | 5.0097 | 4.1508 | [7 empty] | 0.0385 | -0.041 | 0.1143 | 5013.6608 | 0.262 | 161.4472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.3102 | -7.2362 | 7.4551 | 7887.4852 | 8.9099 | 234.5702 | [5 empty] | 4.7853 | 4.9451 | 4.1655 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5076.3427 | 160.5096 |  |  |  |  | 4.8401 | 5.0092 | 4.1517 | [7 empty] | 0.0311 | -0.0423 | 0.1117 | 5015.815 | 0.2351 | 161.44 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.329 | -7.2853 | 7.5077 | 7882.826 | 8.933 | 235.6844 | [5 empty] | 4.8565 | 5.0189 | 4.2263 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1528 | 5075.2104 | 161.5794 |  |  |  |  | 4.9165 | 5.0892 | 4.157 | [7 empty] | 0.0704 | 0.0555 | 0.2156 | 4959.7466 | 0.4248 | 162.5879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2386 | -7.4251 | 7.6134 | 7900.2156 | 9.0268 | 236.9685 | [5 empty] | 4.9283 | 5.0934 | 4.2877 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5074.1003 | 162.6491 |  |  |  |  | 5.021 | 5.1966 | 4.233 | [7 empty] | 0.083 | 0.0751 | 0.2379 | 4948.8371 | 0.4668 | 164.1108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2522 | -7.4123 | 7.6052 | 7894.3432 | 8.9788 | 237.023 | [5 empty] | 5.0009 | 5.1687 | 4.3498 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5073.0116 | 163.7186 |  |  |  |  | 5.0896 | 5.2781 | 4.2476 | [7 empty] | 0.0777 | 0.1655 | 0.3245 | 4908.3863 | 0.6488 | 165.2524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2626 | -7.4761 | 7.6693 | 7895.9257 | 9.013 | 238.1294 | [5 empty] | 5.0742 | 5.2448 | 4.4125 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1527 | 5071.9441 | 164.7879 |  |  |  |  | 5.0885 | 5.2753 | 4.2419 | [7 empty] | 0.0867 | 0.1702 | 0.3308 | 4904.5499 | 0.6444 | 165.2134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1942 | -7.6282 | 7.7951 | 7922.3809 | 9.1177 | 239.4442 | [5 empty] | 5.1483 | 5.3216 | 4.4758 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5070.8971 | 165.8571 |  |  |  |  | 5.2112 | 5.3762 | 4.3958 | [7 empty] | 0.1437 | 0.0422 | 0.2337 | 4954.7007 | 0.4086 | 166.6097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.198 | -7.6701 | 7.8364 | 7910.0542 | 9.1389 | 240.5878 | [5 empty] | 5.2231 | 5.3992 | 4.5397 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1526 | 5069.8702 | 166.926 |  |  |  |  | 5.2994 | 5.4586 | 4.5186 | [7 empty] | 0.1421 | -0.0506 | 0.1633 | 4998.2296 | 0.2933 | 167.7374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.3028 | -7.738 | 7.9316 | 7916.1819 | 9.1827 | 242.1733 | [5 empty] | 5.2986 | 5.4775 | 4.6043 | [5 empty] | 0.0146 | -0.1525 | 5068.8629 | 167.9947 |  |  |  |  | 5.2986 | 5.4578 | 4.5186 | [7 empty] | 0.1416 | -0.0517 | 0.1622 | 4998.8233 | 0.2863 | 167.7259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4282 | -7.858 | 8.0835 | 7921.4982 | 9.2921 | 244.7855 | [5 empty] | 5.3749 | 5.5567 | 4.6695 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1524 | 5067.8748 | 169.063 |  |  |  |  | 5.4145 | 5.5845 | 4.6098 | [7 empty] | 0.1243 | -0.0271 | 0.1666 | 4990.8374 | 0.2822 | 169.4364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4362 | -7.8927 | 8.1192 | 7909.6092 | 9.3057 | 245.827 | [5 empty] | 5.4519 | 5.6365 | 4.7353 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1522 | 5066.9054 | 170.1311 |  |  |  |  | 5.4858 | 5.6679 | 4.614 | [7 empty] | 0.1312 | 0.0815 | 0.2612 | 4941.8611 | 0.4483 | 170.548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4501 | -8.0117 | 8.237 | 7928.2216 | 9.3855 | 247.286 | [5 empty] | 5.5296 | 5.7172 | 4.8018 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1521 | 5065.9543 | 171.1988 |  |  |  |  | 5.6298 | 5.8017 | 4.8195 | [7 empty] | 0.1278 | -0.0792 | 0.1346 | 5013.3648 | 0.2481 | 172.3058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4691 | -8.0507 | 8.28 | 7919.4836 | 9.4023 | 248.3586 | [5 empty] | 5.6081 | 5.7986 | 4.8689 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1519 | 5065.0211 | 172.2662 |  |  |  |  | 5.6284 | 5.799 | 4.8216 | [7 empty] | 0.1295 | -0.0866 | 0.1322 | 5016.3011 | 0.2364 | 172.2716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4775 | -8.1245 | 8.3532 | 7911.2673 | 9.4581 | 249.9424 | [5 empty] | 5.6874 | 5.8808 | 4.9366 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1517 | 5064.1055 | 173.3331 |  |  |  |  | 5.7114 | 5.8865 | 4.9032 | [7 empty] | 0.1174 | -0.101 | 0.1148 | 5024.3606 | 0.2082 | 173.4065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.4849 | -8.1727 | 8.4015 | 7905.2185 | 9.4814 | 251.0132 | [5 empty] | 5.7674 | 5.9638 | 5.005 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1515 | 5063.2068 | 174.3997 |  |  |  |  | 5.8402 | 6.0228 | 4.9919 | [7 empty] | 0.1225 | -0.0617 | 0.1406 | 5006.3639 | 0.2386 | 175.1513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.5103 | -8.2568 | 8.4895 | 7903.2148 | 9.5448 | 252.6561 | [5 empty] | 5.8481 | 6.0476 | 5.0741 | [5 empty] | 0.0145 | -0.1513 | 5062.3249 | 175.4657 |  |  |  |  | 5.9151 | 6.1098 | 4.9981 | [7 empty] | 0.1308 | 0.0473 | 0.2302 | 4959.8261 | 0.3767 | 176.2499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.5253 | -8.3049 | 8.5402 | 7899.0185 | 9.5672 | 253.7089 | [5 empty] | 5.9296 | 6.1322 | 5.1438 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1511 | 5061.4593 | 176.5314 |  |  |  |  | 5.9181 | 6.1117 | 4.9991 | [7 empty] | 0.1357 | 0.0477 | 0.2329 | 4958.87 | 0.3748 | 176.2739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5433 | -8.4009 | 8.6374 | 7901.8548 | 9.6378 | 255.3318 | [5 empty] | 6.0119 | 6.2175 | 5.2141 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1509 | 5060.6096 | 177.5965 |  |  |  |  | 6.0601 | 6.2469 | 5.1771 | [7 empty] | 0.1379 | -0.0643 | 0.1508 | 5004.7942 | 0.2515 | 177.9599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5395 | -8.3861 | 8.6223 | 7896.0425 | 9.5854 | 255.2703 | [5 empty] | 6.095 | 6.3037 | 5.2851 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1506 | 5059.7755 | 178.6611 |  |  |  |  | 6.1395 | 6.3336 | 5.1703 | [7 empty] | 0.1741 | 0.0623 | 0.2662 | 4948.3486 | 0.4177 | 179.0287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5449 | -8.4474 | 8.6828 | 7893.4438 | 9.6201 | 256.4312 | [5 empty] | 6.1788 | 6.3906 | 5.3568 | [5 empty] | 0.0144 | -0.1503 | 5058.9567 | 179.7252 |  |  |  |  | 6.2471 | 6.4589 | 5.3139 | [7 empty] | 0.0918 | 0.0052 | 0.1737 | 4984.3564 | 0.2827 | 180.5534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.5682 | -8.5018 | 8.7419 | 7893.0202 | 9.6464 | 257.5013 | [5 empty] | 6.2634 | 6.4784 | 5.4291 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1501 | 5058.1529 | 180.7887 |  |  |  |  | 6.244 | 6.4579 | 5.3137 | [7 empty] | 0.0827 | 0.0052 | 0.1697 | 4985.7429 | 0.2725 | 180.541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5735 | -8.5398 | 8.78 | 7881.2613 | 9.6652 | 258.6089 | [5 empty] | 6.3487 | 6.5669 | 5.5021 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1498 | 5057.3635 | 181.8516 |  |  |  |  | 6.3458 | 6.5553 | 5.4071 | [7 empty] | 0.106 | -0.0195 | 0.1593 | 4992.0099 | 0.245 | 181.7127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.585 | -8.5978 | 8.8391 | 7880.2738 | 9.6949 | 259.6911 | [5 empty] | 6.4348 | 6.6563 | 5.5757 | [5 empty] | 0.0143 | -0.1495 | 5056.5885 | 182.9139 |  |  |  |  | 6.4613 | 6.6859 | 5.5418 | [7 empty] | 0.0448 | -0.0566 | 0.0977 | 5015.6778 | 0.1608 | 183.2641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5827 | -8.6342 | 8.8735 | 7870.0588 | 9.7092 | 260.6758 | [5 empty] | 6.5218 | 6.7464 | 5.65 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1492 | 5055.8274 | 183.9756 |  |  |  |  | 6.5443 | 6.7788 | 5.5592 | [7 empty] | 0.0584 | 0.0398 | 0.194 | 4976.919 | 0.3255 | 184.3537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.6199 | -8.6939 | 8.9418 | 7861.3035 | 9.7552 | 262.239 | [5 empty] | 6.6094 | 6.8374 | 5.725 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1489 | 5055.08 | 185.0366 |  |  |  |  | 6.579 | 6.846 | 5.6615 | [7 empty] | -0.0958 | -0.0181 | 0.1709 | 5021.6302 | 0.382 | 185.1366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.6188 | -8.7449 | 8.9906 | 7856.3521 | 9.7805 | 263.2842 | [5 empty] | 6.6979 | 6.9292 | 5.8006 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1485 | 5054.3459 | 186.097 |  |  |  |  | 6.7203 | 6.9808 | 5.7543 | [7 empty] | -0.0372 | 0.0049 | 0.1618 | 5004.2624 | 0.3331 | 186.6892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.6297 | -8.8286 | 9.0741 | 7854.7532 | 9.8419 | 264.822 | [5 empty] | 6.7872 | 7.0218 | 5.8769 | [5 empty] | 0.0142 | -0.1482 | 5053.6248 | 187.1567 |  |  |  |  | 6.8193 | 7.0799 | 5.8421 | [7 empty] | -0.0271 | -0.0067 | 0.1474 | 5006.9961 | 0.2989 | 187.8167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6401 | -8.8663 | 9.1136 | 7845.0231 | 9.8599 | 265.9012 | [5 empty] | 6.8772 | 7.1152 | 5.9539 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1478 | 5052.9164 | 188.2156 |  |  |  |  | 6.9628 | 7.1974 | 5.9612 | [7 empty] | 0.08 | -0.0568 | 0.1123 | 5009.8481 | 0.1778 | 189.1398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.6577 | -8.9523 | 9.2012 | 7847.661 | 9.9193 | 267.3504 | [5 empty] | 6.968 | 7.2094 | 6.0316 | [5 empty] | 0.0141 | -0.1475 | 5052.2206 | 189.2739 |  |  |  |  | 6.9648 | 7.1979 | 5.9614 | [7 empty] | 0.0862 | -0.0573 | 0.1155 | 5009.1216 | 0.1693 | 189.1453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6789 | -8.9983 | 9.2518 | 7843.0882 | 9.9418 | 268.4337 | [5 empty] | 7.0597 | 7.3045 | 6.1099 | [5 empty] | 0.014 | -0.1471 | 5051.537 | 190.3314 |  |  |  |  | 7.0791 | 7.3425 | 6.0515 | [7 empty] | 0.0045 | 0.001 | 0.1484 | 4999.6587 | 0.2706 | 190.7519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6839 | -9.0592 | 9.3119 | 7830.425 | 9.9918 | 269.9971 | [5 empty] | 7.1521 | 7.4003 | 6.1889 | [5 empty] | 0.014 | -0.1467 | 5050.8653 | 191.3882 |  |  |  |  | 7.1767 | 7.4495 | 6.065 | [7 empty] | 0.0317 | 0.1197 | 0.267 | 4954.5983 | 0.4585 | 191.9261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.7013 | -9.1264 | 9.3815 | 7836.9445 | 10.0228 | 270.968 | [5 empty] | 7.2453 | 7.4971 | 6.2686 | [5 empty] | 0.014 | -0.1464 | 5050.2054 | 192.4442 |  |  |  |  | 7.1719 | 7.449 | 6.0633 | [7 empty] | 0.0152 | 0.1239 | 0.2702 | 4955.3918 | 0.4744 | 191.9205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.7141 | -9.2891 | 9.5414 | 7878.826 | 10.1144 | 272.0815 | [5 empty] | 7.3393 | 7.5946 | 6.349 | [5 empty] | 0.0139 | -0.146 | 5049.5569 | 193.4994 |  |  |  |  | 7.3044 | 7.5992 | 6.2167 | [7 empty] | -0.0531 | 0.0839 | 0.2395 | 4978.9647 | 0.4627 | 193.5484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.7153 | -9.2942 | 9.547 | 7881.1376 | 10.0749 | 272.0821 | [5 empty] | 7.4342 | 7.693 | 6.4301 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1456 | 5048.9197 | 194.5537 |  |  |  |  | 7.3443 | 7.68 | 6.3224 | [7 empty] | -0.2305 | 0.043 | 0.3087 | 5016.91 | 0.6581 | 194.4152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.7235 | -9.3377 | 9.5914 | 7873.0672 | 10.0972 | 273.176 | [5 empty] | 7.5298 | 7.7922 | 6.5119 | [5 empty] | 0.0139 | -0.1452 | 5048.2933 | 195.6073 |  |  |  |  | 7.4599 | 7.7995 | 6.4841 | [7 empty] | -0.269 | -0.0544 | 0.2971 | 5055.0266 | 0.6094 | 195.6842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7465 | -9.4894 | 9.7438 | 7911.0934 | 10.1819 | 274.3031 | [5 empty] | 7.6263 | 7.8922 | 6.5943 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1448 | 5047.6777 | 196.66 |  |  |  |  | 7.8158 | 8.0132 | 6.5892 | [7 empty] | 0.37 | -0.0219 | 0.3768 | 4959.8787 | 0.6142 | 197.9197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7572 | -9.5459 | 9.8014 | 7909.9297 | 10.2093 | 275.3404 | [5 empty] | 7.7235 | 7.9931 | 6.6775 | [5 empty] | 0.0138 | -0.1444 | 5047.0727 | 197.7119 |  |  |  |  | 7.8146 | 8.0148 | 6.5926 | [7 empty] | 0.3578 | -0.0236 | 0.3646 | 4962.0322 | 0.5874 | 197.9369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.7687 | -9.5183 | 9.7786 | 7862.0568 | 10.2081 | 276.8895 | [5 empty] | 7.8216 | 8.0948 | 6.7613 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1439 | 5046.4779 | 198.7629 |  |  |  |  | 7.8624 | 8.1017 | 6.7357 | [7 empty] | 0.1686 | -0.1138 | 0.1577 | 5016.3393 | 0.2707 | 198.8331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7736 | -9.5622 | 9.8225 | 7855.5779 | 10.2288 | 277.9154 | [5 empty] | 7.9205 | 8.1974 | 6.8458 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1435 | 5045.8932 | 199.813 |  |  |  |  | 7.8868 | 8.1846 | 6.7417 | [7 empty] | -0.0091 | 0.0089 | 0.1541 | 4998.9136 | 0.2742 | 199.6821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7863 | -9.554 | 9.8186 | 7820.6679 | 10.2339 | 279.316 | [5 empty] | 8.0202 | 8.3009 | 6.9311 | [5 empty] | 0.0137 | -0.1431 | 5045.3183 | 200.8622 |  |  |  |  | 8.1774 | 8.4211 | 6.8428 | [7 empty] | 0.2965 | 0.1191 | 0.3857 | 4926.2357 | 0.5398 | 202.0696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.8095 | -9.7397 | 10.0036 | 7844.622 | 10.3791 | 281.5293 | [5 empty] | 8.1207 | 8.4051 | 7.017 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1427 | 5044.7532 | 201.9105 |  |  |  |  | 8.1813 | 8.424 | 6.8458 | [7 empty] | 0.3004 | 0.1176 | 0.3872 | 4926.2402 | 0.5356 | 202.099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.8108 | -9.749 | 10.0134 | 7849.8861 | 10.3387 | 281.4693 | [5 empty] | 8.222 | 8.5103 | 7.1037 | [5 empty] | 0.0136 | -0.1422 | 5044.1974 | 202.9578 |  |  |  |  | 8.3533 | 8.568 | 7.09 | [7 empty] | 0.3465 | -0.0881 | 0.3373 | 4985.5341 | 0.5684 | 203.529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.8168 | -9.8117 | 10.0756 | 7851.0164 | 10.37 | 282.4933 | [5 empty] | 8.3242 | 8.6163 | 7.191 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1418 | 5043.651 | 204.0043 |  |  |  |  | 8.3867 | 8.678 | 7.0956 | [7 empty] | 0.1191 | 0.0759 | 0.2419 | 4962.6216 | 0.3384 | 204.6092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.8412 | -9.9626 | 10.2278 | 7886.3261 | 10.4534 | 283.6327 | [5 empty] | 8.4272 | 8.7231 | 7.2791 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1413 | 5043.1136 | 205.0497 |  |  |  |  | 8.4997 | 8.7988 | 7.232 | [7 empty] | 0.0819 | 0.0223 | 0.1774 | 4983.8957 | 0.2539 | 205.784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8474 | -10.0114 | 10.2768 | 7880.9624 | 10.4783 | 284.6929 | [5 empty] | 8.5311 | 8.8308 | 7.3679 | [5 empty] | 0.0135 | -0.1409 | 5042.5852 | 206.0942 |  |  |  |  | 8.4976 | 8.7917 | 7.2189 | [7 empty] | 0.1046 | 0.0309 | 0.1944 | 4978.5194 | 0.2665 | 205.7159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8543 | -10.1054 | 10.3694 | 7880.1657 | 10.5498 | 286.3053 | [5 empty] | 8.6357 | 8.9394 | 7.4574 | [5 empty] | 0.0134 | -0.1404 | 5042.0654 | 207.1378 |  |  |  |  | 8.6616 | 8.9584 | 7.3469 | [7 empty] | 0.1232 | 0.0429 | 0.2137 | 4972.9867 | 0.2872 | 207.3188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8882 | -10.2375 | 10.5062 | 7874.316 | 10.6801 | 288.9093 | [5 empty] | 8.7412 | 9.0489 | 7.5476 | [5 empty] | 0.0134 | -0.14 | 5041.5541 | 208.1803 |  |  |  |  | 8.7593 | 9.0705 | 7.3493 | [7 empty] | 0.1401 | 0.1817 | 0.3457 | 4930.0318 | 0.4812 | 208.3856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.9006 | -10.2811 | 10.5519 | 7866.1718 | 10.7052 | 290.0448 | [5 empty] | 8.8476 | 9.1592 | 7.6385 | [5 empty] | 0.0133 | -0.1395 | 5041.0513 | 209.2218 |  |  |  |  | 8.9429 | 9.2499 | 7.5651 | [7 empty] | 0.1371 | 0.0751 | 0.2477 | 4962.5521 | 0.3356 | 210.0711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.9076 | -10.3636 | 10.6336 | 7874.0033 | 10.7483 | 291.0908 | [5 empty] | 8.9548 | 9.2704 | 7.7301 | [5 empty] | 0.0133 | -0.139 | 5040.5566 | 210.2624 |  |  |  |  | 8.9428 | 9.2555 | 7.5593 | [7 empty] | 0.1226 | 0.0932 | 0.2567 | 4958.9273 | 0.3473 | 210.1235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.9185 | -10.3983 | 10.6704 | 7864.3129 | 10.7654 | 292.1419 | [5 empty] | 9.0628 | 9.3825 | 7.8225 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1386 | 5040.0699 | 211.3019 |  |  |  |  | 9.0652 | 9.3705 | 7.7332 | [7 empty] | 0.1163 | -0.0291 | 0.1504 | 4995.7612 | 0.1975 | 211.191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.9205 | -10.4158 | 10.6882 | 7846.4748 | 10.7756 | 293.2263 | [5 empty] | 9.1717 | 9.4954 | 7.9156 | [5 empty] | 0.0132 | -0.1381 | 5039.591 | 212.3403 |  |  |  |  | 9.1927 | 9.5235 | 7.8452 | [7 empty] | 0.0489 | 0.0014 | 0.144 | 4994.669 | 0.2056 | 212.5968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.9283 | -10.4271 | 10.7017 | 7852.097 | 10.7364 | 293.2075 | [5 empty] | 9.2814 | 9.6092 | 8.0094 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1376 | 5039.12 | 213.3778 |  |  |  |  | 9.2924 | 9.6407 | 7.8562 | [7 empty] | 0.0524 | 0.1328 | 0.2733 | 4956.737 | 0.4054 | 213.6626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9352 | -10.4677 | 10.743 | 7844.6243 | 10.7565 | 294.242 | [5 empty] | 9.392 | 9.724 | 8.1039 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1372 | 5038.6564 | 214.4141 |  |  |  |  | 9.4339 | 9.8037 | 8.0287 | [7 empty] | -0.0307 | 0.0844 | 0.2259 | 4980.1316 | 0.3844 | 215.1295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9513 | -10.6377 | 10.9114 | 7883.7636 | 10.8486 | 295.3602 | [5 empty] | 9.5034 | 9.8395 | 8.1992 | [5 empty] | 0.0131 | -0.1367 | 5038.2002 | 215.4494 |  |  |  |  | 9.4321 | 9.8001 | 8.0368 | [7 empty] | -0.0314 | 0.0675 | 0.209 | 4984.976 | 0.3547 | 215.0974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9662 | -10.6891 | 10.9654 | 7880.9501 | 10.8741 | 296.4007 | [5 empty] | 9.6157 | 9.956 | 8.2952 | [5 empty] | 0.013 | -0.1362 | 5037.7514 | 216.4837 |  |  |  |  | 9.5493 | 9.9211 | 8.1419 | [7 empty] | -0.0322 | 0.0591 | 0.2005 | 4987.5719 | 0.3401 | 216.1741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9824 | -10.8765 | 11.1506 | 7929.2217 | 10.9692 | 297.3812 | [5 empty] | 9.7288 | 10.0734 | 8.3919 | [5 empty] | 0.013 | -0.1357 | 5037.3096 | 217.5168 |  |  |  |  | 9.7239 | 10.0709 | 8.3117 | [7 empty] | 0.0519 | -0.0223 | 0.1199 | 5001.1825 | 0.1618 | 217.4944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9921 | -10.9188 | 11.1945 | 7922.3706 | 10.9899 | 298.4114 | [5 empty] | 9.8428 | 10.1917 | 8.4894 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1352 | 5036.8748 | 218.5489 |  |  |  |  | 9.7503 | 10.1627 | 8.3199 | [7 empty] | -0.1377 | 0.1045 | 0.2831 | 4986.7082 | 0.5199 | 218.2969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -3.0008 | -10.8747 | 11.1548 | 7873.0848 | 10.9863 | 299.9441 | [5 empty] | 9.9577 | 10.3108 | 8.5876 | [5 empty] | 0.0129 | -0.1348 | 5036.4468 | 219.5798 |  |  |  |  | 9.8691 | 10.2834 | 8.4287 | [7 empty] | -0.1339 | 0.0897 | 0.2682 | 4990.4688 | 0.4922 | 219.3431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -3.0055 | -10.9206 | 11.2007 | 7867.2551 | 11.0096 | 300.9733 | [5 empty] | 10.0735 | 10.4309 | 8.6866 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1343 | 5036.0255 | 220.6096 |  |  |  |  | 10.0459 | 10.4364 | 8.5883 | [7 empty] | -0.0455 | 0.0276 | 0.1721 | 4997.9989 | 0.2973 | 220.6564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -3.0026 | -10.8986 | 11.1792 | 7826.5434 | 11.0185 | 302.4736 | [5 empty] | 10.1901 | 10.5519 | 8.7862 | [5 empty] | 0.0128 | -0.1338 | 5035.6108 | 221.6383 |  |  |  |  | 10.1751 | 10.5987 | 8.7117 | [7 empty] | -0.1392 | 0.0551 | 0.2424 | 5000.5189 | 0.4482 | 222.0341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -3.0221 | -10.9519 | 11.2362 | 7824.9708 | 11.0458 | 303.5246 | [5 empty] | 10.3075 | 10.6737 | 8.8867 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1333 | 5035.2026 | 222.6659 |  |  |  |  | 10.3618 | 10.7563 | 8.8992 | [7 empty] | -0.0462 | -0.0428 | 0.1079 | 5016.9236 | 0.2024 | 223.3571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0329 | -11.0065 | 11.2922 | 7822.329 | 11.0754 | 304.596 | [5 empty] | 10.4259 | 10.7965 | 8.9879 | [5 empty] | 0.0127 | -0.1328 | 5034.8007 | 223.6924 |  |  |  |  | 10.3608 | 10.7559 | 8.8903 | [7 empty] | -0.0434 | -0.0305 | 0.1167 | 5013.3162 | 0.2089 | 223.3541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.044 | -11.0556 | 11.3429 | 7819.1002 | 11.0996 | 305.6078 | [5 empty] | 10.5451 | 10.9202 | 9.0898 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1323 | 5034.405 | 224.7177 |  |  |  |  | 10.502 | 10.9299 | 9.0215 | [7 empty] | -0.1323 | -0.0008 | 0.1958 | 5014.5413 | 0.3622 | 224.7977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.0457 | -11.1155 | 11.4015 | 7817.0107 | 11.1333 | 306.6865 | [5 empty] | 10.6652 | 11.0448 | 9.1925 | [5 empty] | 0.0126 | -0.1318 | 5034.0153 | 225.7418 |  |  |  |  | 10.6927 | 11.0849 | 9.2117 | [7 empty] | -0.0197 | -0.1071 | 0.0407 | 5030.7366 | 0.0791 | 226.0699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0595 | -11.1703 | 11.4584 | 7815.8367 | 11.1608 | 307.7074 | [5 empty] | 10.7862 | 11.1703 | 9.2959 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1313 | 5033.6317 | 226.7648 |  |  |  |  | 10.7552 | 11.2317 | 9.3256 | [7 empty] | -0.2998 | -0.0603 | 0.3203 | 5046.8802 | 0.5582 | 227.2619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0693 | -11.2961 | 11.5827 | 7836.8634 | 11.2278 | 308.7899 | [5 empty] | 10.9081 | 11.2967 | 9.4001 | [5 empty] | 0.0125 | -0.1309 | 5033.2538 | 227.7866 |  |  |  |  | 10.7527 | 11.2311 | 9.3268 | [7 empty] | -0.3079 | -0.0617 | 0.3278 | 5048.0718 | 0.5692 | 227.2569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0805 | -11.2924 | 11.5827 | 7835.6775 | 11.1831 | 308.852 | [5 empty] | 11.0308 | 11.4241 | 9.5051 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1304 | 5032.8817 | 228.8073 |  |  |  |  | 11.1598 | 11.4887 | 9.523 | [7 empty] | 0.2718 | -0.1121 | 0.26 | 5002.0162 | 0.4079 | 229.3223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0864 | -11.3301 | 11.6209 | 7827.1612 | 11.2036 | 309.8964 | [5 empty] | 11.1545 | 11.5523 | 9.6108 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1299 | 5032.5152 | 229.8267 |  |  |  |  | 11.1988 | 11.6223 | 9.5353 | [7 empty] | 0.0084 | 0.0643 | 0.1942 | 4983.6055 | 0.2909 | 230.3796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0979 | -11.4945 | 11.783 | 7864.3934 | 11.2832 | 310.823 | [5 empty] | 11.279 | 11.6815 | 9.7172 | [5 empty] | 0.0124 | -0.1294 | 5032.1543 | 230.845 |  |  |  |  | 11.2483 | 11.7283 | 9.6671 | [7 empty] | -0.2048 | 0.0271 | 0.2677 | 5014.0326 | 0.4839 | 231.2115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.1045 | -11.5593 | 11.8478 | 7865.8921 | 11.3154 | 311.8207 | [5 empty] | 11.4044 | 11.8116 | 9.8245 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1289 | 5031.7988 | 231.8621 |  |  |  |  | 11.2524 | 11.7332 | 9.6717 | [7 empty] | -0.2075 | 0.0267 | 0.2693 | 5014.3974 | 0.4876 | 231.25 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.122 | -11.6305 | 11.9215 | 7860.1609 | 11.3723 | 313.3226 | [5 empty] | 11.5307 | 11.9427 | 9.9325 | [5 empty] | 0.0123 | -0.1284 | 5031.4487 | 232.878 |  |  |  |  | 11.5639 | 11.9496 | 9.6785 | [7 empty] | 0.2581 | 0.2144 | 0.4218 | 4923.1109 | 0.5042 | 232.9316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.1337 | -11.6876 | 11.9802 | 7859.2946 | 11.4012 | 314.3376 | [5 empty] | 11.658 | 12.0747 | 10.0412 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1279 | 5031.1037 | 233.8926 |  |  |  |  | 11.7816 | 12.1182 | 9.9979 | [7 empty] | 0.3454 | -0.0572 | 0.3406 | 4981.3934 | 0.495 | 234.2255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1358 | -11.7605 | 12.0516 | 7853.8745 | 11.4575 | 315.767 | [5 empty] | 11.7861 | 12.2076 | 10.1508 | [5 empty] | 0.0122 | -0.1274 | 5030.7638 | 234.9061 |  |  |  |  | 11.807 | 12.2188 | 10.0075 | [7 empty] | 0.1364 | 0.0746 | 0.2371 | 4969.4645 | 0.2837 | 234.991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1485 | -11.8023 | 12.0956 | 7848.6666 | 11.4774 | 316.7524 | [5 empty] | 11.9151 | 12.3414 | 10.2611 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1269 | 5030.429 | 235.9183 |  |  |  |  | 11.9652 | 12.3776 | 10.2268 | [7 empty] | 0.1022 | -0.0472 | 0.1203 | 5002.355 | 0.1467 | 236.1907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.1623 | -11.8559 | 12.1514 | 7846.5606 | 11.5052 | 317.7829 | [5 empty] | 12.045 | 12.4762 | 10.3722 | [5 empty] | 0.0121 | -0.1264 | 5030.0992 | 236.9293 |  |  |  |  | 12.161 | 12.5884 | 10.3692 | [7 empty] | 0.094 | -0.0016 | 0.1493 | 4992.1918 | 0.1878 | 237.7648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1682 | -11.9088 | 12.2045 | 7844.6521 | 11.5304 | 318.7477 | [5 empty] | 12.1759 | 12.6119 | 10.484 | [5 empty] | 0.012 | -0.1259 | 5029.7741 | 237.9391 |  |  |  |  | 12.1611 | 12.5865 | 10.365 | [7 empty] | 0.1025 | 0.001 | 0.1558 | 4990.7798 | 0.1838 | 237.7505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1695 | -11.9514 | 12.2464 | 7839.0841 | 11.5506 | 319.7027 | [5 empty] | 12.3076 | 12.7486 | 10.5966 | [5 empty] | 0.012 | -0.1254 | 5029.4538 | 238.9477 |  |  |  |  | 12.2829 | 12.729 | 10.3868 | [7 empty] | 0.1027 | 0.136 | 0.2767 | 4958.9516 | 0.3451 | 238.8039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.1877 | -12.0252 | 12.3229 | 7843.5458 | 11.5892 | 320.7527 | [5 empty] | 12.4402 | 12.8862 | 10.7101 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1249 | 5029.1382 | 239.955 |  |  |  |  | 12.4906 | 12.93 | 10.5952 | [7 empty] | 0.1259 | 0.0721 | 0.2277 | 4972.1322 | 0.2697 | 240.2738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1852 | -12.0306 | 12.3279 | 7845.8554 | 11.5452 | 320.709 | [5 empty] | 12.5738 | 13.0247 | 10.8242 | [5 empty] | 0.0119 | -0.1245 | 5028.8272 | 240.961 |  |  |  |  | 12.6433 | 13.0824 | 10.7376 | [7 empty] | 0.1357 | 0.0472 | 0.2116 | 4977.2385 | 0.2481 | 241.3773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1953 | -12.0943 | 12.3925 | 7838.028 | 11.598 | 322.1598 | [5 empty] | 12.7083 | 13.1643 | 10.9392 | [5 empty] | 0.0118 | -0.124 | 5028.5208 | 241.9658 |  |  |  |  | 12.6419 | 13.0832 | 10.7402 | [7 empty] | 0.1272 | 0.0455 | 0.2049 | 4978.4244 | 0.2425 | 241.3827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.2095 | -12.1249 | 12.4263 | 7829.1797 | 11.6137 | 323.1661 | [5 empty] | 12.8437 | 13.3047 | 11.055 | [5 empty] | 0.0118 | -0.1235 | 5028.2186 | 242.9694 |  |  |  |  | 12.8072 | 13.2866 | 10.8965 | [7 empty] | 0.028 | 0.0738 | 0.1979 | 4981.0996 | 0.2688 | 242.8404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.2057 | -12.1696 | 12.4688 | 7813.108 | 11.6612 | 324.6622 | [5 empty] | 12.98 | 13.4461 | 11.1715 | [5 empty] | 0.0117 | -0.123 | 5027.9209 | 243.9717 |  |  |  |  | 12.9647 | 13.4448 | 11.0487 | [7 empty] | 0.0326 | 0.0427 | 0.167 | 4987.9275 | 0.2216 | 243.9624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.2218 | -12.1993 | 12.5022 | 7804.0156 | 11.6777 | 325.6887 | [5 empty] | 13.1173 | 13.5885 | 11.2889 | [5 empty] | 0.0117 | -0.1225 | 5027.6274 | 244.9727 |  |  |  |  | 13.1327 | 13.6479 | 11.2162 | [7 empty] | -0.0616 | 0.0543 | 0.1914 | 4993.7984 | 0.3082 | 245.3878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.2291 | -12.2876 | 12.5898 | 7796.6944 | 11.7617 | 327.5042 | [5 empty] | 13.2554 | 13.7318 | 11.407 | [5 empty] | 0.0117 | -0.122 | 5027.3381 | 245.9725 |  |  |  |  | 13.2678 | 13.786 | 11.3636 | [7 empty] | -0.0734 | 0.0096 | 0.1567 | 5004.9727 | 0.2626 | 246.3478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.2526 | -12.3473 | 12.654 | 7799.9737 | 11.7866 | 328.4104 | [5 empty] | 13.3945 | 13.8761 | 11.5259 | [5 empty] | 0.0116 | -0.1215 | 5027.0529 | 246.9709 |  |  |  |  | 13.2695 | 13.7902 | 11.3659 | [7 empty] | -0.0805 | 0.0122 | 0.1624 | 5005.0379 | 0.2752 | 246.377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2554 | -12.4031 | 12.7091 | 7799.4591 | 11.8124 | 329.334 | [5 empty] | 13.5346 | 14.0214 | 11.6457 | [5 empty] | 0.0116 | -0.121 | 5026.7718 | 247.9682 |  |  |  |  | 13.4967 | 14.0194 | 11.6089 | [7 empty] | -0.089 | -0.0603 | 0.1175 | 5021.9736 | 0.2003 | 247.9544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2759 | -12.4677 | 12.7773 | 7795.0573 | 11.8627 | 330.699 | [5 empty] | 13.6755 | 14.1676 | 11.7662 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1205 | 5026.4946 | 248.9641 |  |  |  |  | 13.6419 | 14.1701 | 11.7599 | [7 empty] | -0.104 | -0.0944 | 0.1184 | 5030.7502 | 0.1917 | 248.981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2714 | -12.5149 | 12.8222 | 7790.4091 | 11.887 | 331.6605 | [5 empty] | 13.8174 | 14.3148 | 11.8875 | [5 empty] | 0.0115 | -0.1201 | 5026.2214 | 249.9587 |  |  |  |  | 13.8712 | 14.4011 | 11.9804 | [7 empty] | -0.0977 | -0.1351 | 0.1102 | 5038.9248 | 0.1649 | 250.5379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2831 | -12.5821 | 12.8906 | 7786.403 | 11.9382 | 332.9973 | [5 empty] | 13.9603 | 14.463 | 12.0096 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1196 | 5025.9519 | 250.9521 |  |  |  |  | 13.9264 | 14.5233 | 12.1047 | [7 empty] | -0.3165 | -0.1382 | 0.3285 | 5058.3469 | 0.4839 | 251.3538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2848 | -12.5882 | 12.8974 | 7787.8458 | 11.8964 | 333.0276 | [5 empty] | 14.104 | 14.6122 | 12.1325 | [5 empty] | 0.0114 | -0.1191 | 5025.6862 | 251.9441 |  |  |  |  | 13.928 | 14.5239 | 12.0956 | [7 empty] | -0.3078 | -0.1265 | 0.3193 | 5054.9974 | 0.4771 | 251.3576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.2988 | -12.645 | 12.9564 | 7788.9321 | 11.9215 | 333.9417 | [5 empty] | 14.2488 | 14.7623 | 12.2562 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1186 | 5025.4242 | 252.9349 |  |  |  |  | 14.4773 | 14.859 | 12.3265 | [7 empty] | 0.4588 | -0.1633 | 0.4497 | 4997.0251 | 0.6821 | 253.5688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.3272 | -12.8691 | 13.1808 | 7821.3801 | 12.0766 | 335.8923 | [5 empty] | 14.3944 | 14.9134 | 12.3808 | [5 empty] | 0.0113 | -0.1181 | 5025.1658 | 253.9243 |  |  |  |  | 14.5083 | 14.9675 | 12.3356 | [7 empty] | 0.2614 | -0.0308 | 0.2649 | 4985.2664 | 0.3444 | 254.2767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3378 | -13.0529 | 13.3617 | 7860.6491 | 12.159 | 336.7483 | [5 empty] | 14.541 | 15.0655 | 12.5061 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1177 | 5024.9111 | 254.9125 |  |  |  |  | 14.549 | 15.0855 | 12.3589 | [7 empty] | 0.0626 | 0.093 | 0.2168 | 4975.6534 | 0.266 | 255.0421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3392 | -13.0456 | 13.3555 | 7857.2778 | 12.1131 | 336.818 | [5 empty] | 14.6886 | 15.2186 | 12.6323 | [5 empty] | 0.0112 | -0.1172 | 5024.6598 | 255.8994 |  |  |  |  | 14.907 | 15.3293 | 12.5003 | [7 empty] | 0.4922 | 0.1157 | 0.5344 | 4935.8231 | 0.654 | 256.6087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3381 | -13.1059 | 13.4141 | 7857.6062 | 12.1408 | 337.7238 | [5 empty] | 14.8371 | 15.3726 | 12.7592 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1167 | 5024.412 | 256.8849 |  |  |  |  | 14.9128 | 15.3377 | 12.5071 | [7 empty] | 0.4851 | 0.1166 | 0.5283 | 4936.2345 | 0.6428 | 256.6619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.4718 | -13.0576 | 13.4018 | 7831.641 | 12.1277 | 339.071 | [5 empty] | 14.9865 | 15.5277 | 12.887 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1162 | 5024.1675 | 257.8691 |  |  |  |  | 15.12 | 15.5553 | 12.8644 | [7 empty] | 0.3786 | -0.104 | 0.3678 | 4991.2872 | 0.5283 | 258.0437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.4619 | -13.0999 | 13.4406 | 7825.682 | 12.1484 | 339.9864 | [5 empty] | 15.137 | 15.6837 | 13.0156 | [5 empty] | 0.0111 | -0.1158 | 5023.9264 | 258.8521 |  |  |  |  | 15.1602 | 15.6666 | 12.8848 | [7 empty] | 0.2006 | 0.0123 | 0.2288 | 4981.6953 | 0.2658 | 258.7447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5878 | -13.0715 | 13.4468 | 7807.4898 | 12.1413 | 341.2128 | [5 empty] | 15.2883 | 15.8408 | 13.1451 | [5 empty] | 0.011 | -0.1153 | 5023.6886 | 259.8337 |  |  |  |  | 15.3553 | 15.8986 | 13.1122 | [7 empty] | 0.0892 | -0.0206 | 0.1228 | 4997.6734 | 0.1378 | 260.1933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.5957 | -13.1319 | 13.5075 | 7808.4748 | 12.1698 | 342.139 | [5 empty] | 15.4407 | 15.9988 | 13.2753 | [5 empty] | 0.011 | -0.1148 | 5023.454 | 260.814 |  |  |  |  | 15.57 | 16.082 | 13.2696 | [7 empty] | 0.2058 | -0.0436 | 0.2075 | 4993.0215 | 0.2657 | 261.3273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4822 | -13.1648 | 13.5099 | 7787.2742 | 12.201 | 343.1753 | [5 empty] | 15.594 | 16.1578 | 13.4064 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1143 | 5023.2225 | 261.7929 |  |  |  |  | 15.5635 | 16.0733 | 13.2681 | [7 empty] | 0.209 | -0.0514 | 0.2078 | 4994.3537 | 0.2709 | 261.2733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4893 | -13.2167 | 13.5623 | 7786.0812 | 12.225 | 344.0853 | [5 empty] | 15.7482 | 16.3178 | 13.5382 | [5 empty] | 0.0109 | -0.1139 | 5022.9941 | 262.7706 |  |  |  |  | 15.7221 | 16.2905 | 13.2858 | [7 empty] | 0.1319 | 0.1668 | 0.3056 | 4956.4474 | 0.3462 | 262.6043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.3908 | -13.2526 | 13.5723 | 7766.0609 | 12.2617 | 345.2038 | [5 empty] | 15.9035 | 16.4789 | 13.671 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1134 | 5022.7688 | 263.7469 |  |  |  |  | 15.945 | 16.4848 | 13.5151 | [7 empty] | 0.2072 | 0.0674 | 0.267 | 4970.6904 | 0.2939 | 263.7829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.395 | -13.3071 | 13.6267 | 7765.6168 | 12.2867 | 346.101 | [5 empty] | 16.0597 | 16.6409 | 13.8045 | [5 empty] | 0.0108 | -0.1129 | 5022.5465 | 264.7219 |  |  |  |  | 16.0235 | 16.6614 | 13.6793 | [7 empty] | -0.091 | 0.0816 | 0.2196 | 4991.4513 | 0.3392 | 264.8448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.4123 | -13.4774 | 13.7963 | 7797.2974 | 12.368 | 347.0775 | [5 empty] | 16.2168 | 16.804 | 13.9389 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1125 | 5022.3272 | 265.6955 |  |  |  |  | 16.2114 | 16.8396 | 13.9203 | [7 empty] | -0.0886 | -0.0387 | 0.1237 | 5015.3127 | 0.2015 | 265.9073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.4207 | -13.5239 | 13.844 | 7794.5391 | 12.39 | 347.9934 | [5 empty] | 16.375 | 16.968 | 14.0741 | [5 empty] | 0.0107 | -0.112 | 5022.1108 | 266.6679 |  |  |  |  | 16.3643 | 17.012 | 13.9409 | [7 empty] | -0.0671 | 0.1127 | 0.2378 | 4983.5856 | 0.3516 | 266.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4409 | -13.742 | 14.0606 | 7838.7794 | 12.4951 | 349.0179 | [5 empty] | 16.5341 | 17.1331 | 14.2101 | [5 empty] | 0.0107 | -0.1115 | 5021.8972 | 267.6389 |  |  |  |  | 16.5335 | 17.1868 | 14.1113 | [7 empty] | -0.0781 | 0.0805 | 0.2115 | 4990.8563 | 0.3213 | 267.9532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4429 | -13.7823 | 14.1006 | 7833.8413 | 12.5136 | 349.911 | [5 empty] | 16.6942 | 17.2992 | 14.347 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1111 | 5021.6864 | 268.6085 |  |  |  |  | 16.7282 | 17.3764 | 14.3648 | [7 empty] | -0.0904 | -0.0404 | 0.1233 | 5015.524 | 0.2018 | 269.0567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4529 | -13.8288 | 14.1486 | 7829.4383 | 12.5401 | 350.9137 | [5 empty] | 16.8553 | 17.4663 | 14.4847 | [5 empty] | 0.0106 | -0.1106 | 5021.4784 | 269.5768 |  |  |  |  | 16.898 | 17.5531 | 14.497 | [7 empty] | -0.0849 | -0.0241 | 0.1289 | 5011.8341 | 0.2106 | 270.0768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4703 | -13.8589 | 14.1825 | 7823.4148 | 12.5522 | 351.7972 | [5 empty] | 17.0174 | 17.6344 | 14.6233 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1102 | 5021.2732 | 270.5438 |  |  |  |  | 16.9023 | 17.5552 | 14.4957 | [7 empty] | -0.0765 | -0.0213 | 0.1244 | 5010.6449 | 0.2019 | 270.0893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4747 | -13.892 | 14.2161 | 7816.1898 | 12.5694 | 352.7243 | [5 empty] | 17.1804 | 17.8035 | 14.7627 | [5 empty] | 0.0105 | -0.1097 | 5021.0706 | 271.5095 |  |  |  |  | 17.1718 | 17.8265 | 14.7734 | [7 empty] | -0.079 | -0.088 | 0.092 | 5023.6451 | 0.1406 | 271.6397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4835 | -13.9174 | 14.2433 | 7805.8184 | 12.5873 | 353.736 | [5 empty] | 17.3444 | 17.9737 | 14.9029 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1093 | 5020.8706 | 272.4738 |  |  |  |  | 17.3525 | 18.0115 | 14.9413 | [7 empty] | -0.0792 | -0.1067 | 0.0896 | 5027.1135 | 0.1297 | 272.6867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.6051 | -13.9582 | 14.3136 | 7804.5153 | 12.6208 | 355.0888 | [5 empty] | 17.5095 | 18.1449 | 15.044 | [5 empty] | 0.0104 | -0.1088 | 5020.6732 | 273.4367 |  |  |  |  | 17.6254 | 18.2858 | 15.1919 | [7 empty] | -0.0654 | -0.1377 | 0.0811 | 5031.7766 | 0.1191 | 274.2238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5975 | -13.9589 | 14.3127 | 7803.6615 | 12.5755 | 355.1054 | [5 empty] | 17.6755 | 18.3171 | 15.1859 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1084 | 5020.4784 | 274.3983 |  |  |  |  | 17.6173 | 18.2734 | 15.1869 | [7 empty] | -0.0562 | -0.1453 | 0.0761 | 5032.5695 | 0.0903 | 274.1546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.6037 | -14.0049 | 14.3592 | 7800.4133 | 12.5981 | 356.0225 | [5 empty] | 17.8425 | 18.4904 | 15.3287 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1079 | 5020.286 | 275.3586 |  |  |  |  | 17.6572 | 18.4068 | 15.2001 | [7 empty] | -0.2751 | 0.0019 | 0.3058 | 5020.7343 | 0.4728 | 274.8964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.726 | -14.1424 | 14.5237 | 7812.8625 | 12.7135 | 358.0639 | [5 empty] | 18.0105 | 18.6647 | 15.4724 | [5 empty] | 0.0103 | -0.1075 | 5020.0962 | 276.3175 |  |  |  |  | 18.2185 | 18.7673 | 15.3898 | [7 empty] | 0.4188 | 0.0436 | 0.4356 | 4961.9034 | 0.5266 | 276.8786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6337 | -14.2999 | 14.6532 | 7828.5615 | 12.7986 | 359.0599 | [5 empty] | 18.1795 | 18.84 | 15.6169 | [5 empty] | 0.0102 | -0.107 | 5019.9087 | 277.2751 |  |  |  |  | 18.2785 | 18.8996 | 15.564 | [7 empty] | 0.1841 | -0.0056 | 0.2013 | 4988.2423 | 0.2294 | 277.5992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6509 | -14.3458 | 14.7023 | 7826.6942 | 12.819 | 359.9474 | [5 empty] | 18.3495 | 19.0164 | 15.7622 | [5 empty] | 0.0102 | -0.1066 | 5019.7236 | 278.2313 |  |  |  |  | 18.3243 | 19.0287 | 15.5806 | [7 empty] | -0.0057 | 0.1276 | 0.2347 | 4977.4885 | 0.3067 | 278.2982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5507 | -14.4977 | 14.8255 | 7839.5919 | 12.9042 | 360.9655 | [5 empty] | 18.5205 | 19.1938 | 15.9084 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1061 | 5019.5409 | 279.1862 |  |  |  |  | 18.7399 | 19.3179 | 15.7652 | [7 empty] | 0.4248 | 0.1361 | 0.4802 | 4945.3215 | 0.5392 | 279.85 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5514 | -14.495 | 14.8236 | 7839.0694 | 12.8553 | 360.9594 | [5 empty] | 18.6925 | 19.3722 | 16.0555 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1057 | 5019.3605 | 280.1397 |  |  |  |  | 18.7382 | 19.3192 | 15.7632 | [7 empty] | 0.4175 | 0.1408 | 0.4762 | 4944.9815 | 0.5295 | 279.8571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5691 | -14.6343 | 14.9634 | 7845.8231 | 12.9671 | 362.7535 | [5 empty] | 18.8656 | 19.5517 | 16.2034 | [5 empty] | 0.0101 | -0.1052 | 5019.1824 | 281.0919 |  |  |  |  | 18.9811 | 19.5921 | 16.1071 | [7 empty] | 0.2976 | 0.0126 | 0.3108 | 4977.0895 | 0.367 | 281.3051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5719 | -14.6658 | 14.9951 | 7839.0815 | 12.9814 | 363.6184 | [5 empty] | 19.0396 | 19.7323 | 16.3522 | [5 empty] | 0.01 | -0.1048 | 5019.0065 | 282.0427 |  |  |  |  | 19.0256 | 19.7284 | 16.1313 | [7 empty] | 0.0856 | 0.145 | 0.261 | 4968.3696 | 0.2918 | 282.0223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5833 | -14.7102 | 15.0414 | 7836.059 | 13.0023 | 364.5114 | [5 empty] | 19.2146 | 19.9138 | 16.5019 | [5 empty] | 0.01 | -0.1044 | 5018.8328 | 282.9922 |  |  |  |  | 19.263 | 20.0013 | 16.4061 | [7 empty] | -0.0138 | 0.0977 | 0.2035 | 4984.0689 | 0.2704 | 283.4468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5944 | -14.7611 | 15.0938 | 7836.0525 | 13.0219 | 365.3283 | [5 empty] | 19.3907 | 20.0965 | 16.6524 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1039 | 5018.6613 | 283.9403 |  |  |  |  | 19.2545 | 19.9956 | 16.4022 | [7 empty] | -0.0228 | 0.098 | 0.2046 | 4984.6419 | 0.2768 | 283.4174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.7049 | -14.7256 | 15.0866 | 7816.4714 | 13.0152 | 366.5064 | [5 empty] | 19.5678 | 20.2802 | 16.8038 | [5 empty] | 0.0099 | -0.1035 | 5018.4919 | 284.8871 |  |  |  |  | 19.515 | 20.2278 | 16.5894 | [7 empty] | 0.0852 | 0.0886 | 0.2063 | 4978.8719 | 0.2242 | 284.618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.7208 | -14.774 | 15.1378 | 7815.4103 | 13.0364 | 367.3733 | [5 empty] | 19.7459 | 20.4649 | 16.956 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1031 | 5018.3246 | 285.8325 |  |  |  |  | 19.6771 | 20.415 | 16.6096 | [7 empty] | 0.0962 | 0.2448 | 0.3584 | 4950.7142 | 0.4054 | 285.5777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8419 | -14.7357 | 15.1315 | 7797.8082 | 13.0245 | 368.4684 | [5 empty] | 19.925 | 20.6507 | 17.1092 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1026 | 5018.1593 | 286.7766 |  |  |  |  | 19.9993 | 20.6787 | 17.0827 | [7 empty] | 0.1688 | -0.0653 | 0.1634 | 5000.4628 | 0.2042 | 286.9181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.8313 | -14.7783 | 15.1704 | 7790.9073 | 13.0526 | 369.4545 | [5 empty] | 20.1051 | 20.8376 | 17.2632 | [5 empty] | 0.0098 | -0.1022 | 5017.9961 | 287.7193 |  |  |  |  | 20.0489 | 20.825 | 17.1013 | [7 empty] | -0.0446 | 0.0812 | 0.1913 | 4989.4564 | 0.2646 | 287.6557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7385 | -14.9404 | 15.3046 | 7806.2609 | 13.1413 | 370.4774 | [5 empty] | 20.2863 | 21.0255 | 17.4181 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1018 | 5017.835 | 288.6607 |  |  |  |  | 20.2599 | 21.0214 | 17.3625 | [7 empty] | -0.0295 | -0.0364 | 0.0763 | 5009.0443 | 0.1126 | 288.6399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7424 | -14.9984 | 15.3623 | 7806.8484 | 13.167 | 371.3263 | [5 empty] | 20.4685 | 21.2145 | 17.5738 | [5 empty] | 0.0097 | -0.1014 | 5017.6757 | 289.6007 |  |  |  |  | 20.4359 | 21.238 | 17.3778 | [7 empty] | -0.0458 | 0.1547 | 0.262 | 4976.9487 | 0.3516 | 289.7167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6497 | -15.1748 | 15.5116 | 7824.9528 | 13.265 | 372.3913 | [5 empty] | 20.6517 | 21.4046 | 17.7305 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1009 | 5017.5185 | 290.5393 |  |  |  |  | 20.6321 | 21.435 | 17.5605 | [7 empty] | -0.0373 | 0.1296 | 0.2353 | 4980.8141 | 0.3139 | 290.6886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6539 | -15.2203 | 15.5573 | 7821.9341 | 13.2868 | 373.2619 | [5 empty] | 20.8359 | 21.5958 | 17.888 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1005 | 5017.3631 | 291.4766 |  |  |  |  | 20.8471 | 21.6393 | 17.8377 | [7 empty] | -0.0369 | 0.0043 | 0.1147 | 5002.3987 | 0.1644 | 291.6892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6687 | -15.2774 | 15.6167 | 7822.6998 | 13.3127 | 374.1366 | [5 empty] | 21.0212 | 21.788 | 18.0464 | [5 empty] | 0.0096 | -0.1001 | 5017.2097 | 292.4125 |  |  |  |  | 21.068 | 21.8582 | 18.0291 | [7 empty] | -0.0143 | -0.0112 | 0.0921 | 5003.5218 | 0.1284 | 292.7529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6762 | -15.322 | 15.6622 | 7819.2533 | 13.3357 | 375.0362 | [5 empty] | 21.2076 | 21.9812 | 18.2057 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0997 | 5017.058 | 293.3471 |  |  |  |  | 21.0621 | 21.8503 | 18.0289 | [7 empty] | -0.0123 | -0.0187 | 0.0839 | 5004.6729 | 0.1264 | 292.7145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6786 | -15.3085 | 15.65 | 7815.137 | 13.2846 | 375.0913 | [5 empty] | 21.3949 | 22.1756 | 18.3659 | [5 empty] | 0.0095 | -0.0993 | 5016.9082 | 294.2803 |  |  |  |  | 21.3199 | 22.1517 | 18.3192 | [7 empty] | -0.1227 | -0.0517 | 0.1405 | 5017.6471 | 0.2073 | 294.166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6861 | -15.3595 | 15.7017 | 7813.5507 | 13.3095 | 375.9763 | [5 empty] | 21.5833 | 22.371 | 18.527 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0989 | 5016.7602 | 295.2122 |  |  |  |  | 21.5219 | 22.3672 | 18.5213 | [7 empty] | -0.1491 | -0.0757 | 0.1602 | 5023.383 | 0.2252 | 295.1939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.6928 | -15.4051 | 15.748 | 7811.62 | 13.3284 | 376.7971 | [5 empty] | 21.7727 | 22.5676 | 18.6889 | [5 empty] | 0.0094 | -0.0985 | 5016.6139 | 296.1427 |  |  |  |  | 21.7655 | 22.658 | 18.8046 | [7 empty] | -0.2693 | -0.1086 | 0.2789 | 5036.7342 | 0.37 | 296.5687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.8096 | -15.5079 | 15.876 | 7827.857 | 13.3813 | 377.9537 | [5 empty] | 21.9632 | 22.7652 | 18.8518 | [5 empty] | 0.0094 | -0.098 | 5016.4695 | 297.0719 |  |  |  |  | 21.7943 | 22.7937 | 18.8041 | [7 empty] | -0.4982 | 0.047 | 0.5279 | 5025.4973 | 0.7557 | 297.2054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9554 | -15.6573 | 16.0569 | 7842.0669 | 13.5085 | 380.0498 | [5 empty] | 22.1548 | 22.9639 | 19.0155 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0976 | 5016.3267 | 297.9997 |  |  |  |  | 21.8022 | 22.8033 | 18.8146 | [7 empty] | -0.5032 | 0.0449 | 0.532 | 5026.1861 | 0.763 | 297.2506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9479 | -15.6527 | 16.051 | 7838.8897 | 13.4634 | 380.1319 | [5 empty] | 22.3473 | 23.1636 | 19.1802 | [5 empty] | 0.0093 | -0.0972 | 5016.1856 | 298.9262 |  |  |  |  | 22.5432 | 23.244 | 19.0256 | [7 empty] | 0.4317 | 0.0938 | 0.4636 | 4957.3019 | 0.5169 | 299.2969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9746 | -15.6918 | 16.0958 | 7835.4252 | 13.4837 | 381.0428 | [5 empty] | 22.541 | 23.3645 | 19.3457 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0968 | 5016.0462 | 299.8513 |  |  |  |  | 22.6456 | 23.4205 | 19.3233 | [7 empty] | 0.1777 | -0.0425 | 0.177 | 4996.1651 | 0.2087 | 300.1079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9894 | -15.7193 | 16.1265 | 7827.9723 | 13.501 | 381.9635 | [5 empty] | 22.7357 | 23.5665 | 19.5122 | [5 empty] | 0.0092 | -0.0964 | 5015.9084 | 300.775 |  |  |  |  | 22.6883 | 23.5716 | 19.3236 | [7 empty] | -0.046 | 0.1235 | 0.2268 | 4983.3906 | 0.3005 | 300.7985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9723 | -15.7482 | 16.1506 | 7819.2529 | 13.5177 | 382.8182 | [5 empty] | 22.9314 | 23.7695 | 19.6795 | [5 empty] | 0.0092 | -0.096 | 5015.7723 | 301.6974 |  |  |  |  | 22.8878 | 23.785 | 19.5259 | [7 empty] | -0.0742 | 0.0976 | 0.2108 | 4989.4928 | 0.2929 | 301.7673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -4.0009 | -15.8135 | 16.2214 | 7822.4959 | 13.5487 | 383.7211 | [5 empty] | 23.1282 | 23.9737 | 19.8478 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0956 | 5015.6378 | 302.6185 |  |  |  |  | 22.8999 | 23.7939 | 19.5331 | [7 empty] | -0.0648 | 0.0965 | 0.2059 | 4989.0665 | 0.2918 | 301.8078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.9917 | -15.8622 | 16.2667 | 7818.4989 | 13.576 | 384.622 | [5 empty] | 23.326 | 24.1789 | 20.0169 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0952 | 5015.5047 | 303.5382 |  |  |  |  | 23.4193 | 24.1576 | 19.863 | [7 empty] | 0.3745 | 0.0065 | 0.3793 | 4975.8383 | 0.4464 | 303.443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -4.009 | -15.9261 | 16.3332 | 7820.4329 | 13.6073 | 385.5209 | [5 empty] | 23.525 | 24.3853 | 20.187 | [5 empty] | 0.0091 | -0.0948 | 5015.3733 | 304.4566 |  |  |  |  | 23.5035 | 24.3326 | 20.0632 | [7 empty] | 0.1231 | -0.0223 | 0.1351 | 4996.4478 | 0.1439 | 304.2225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -4.0157 | -15.9712 | 16.379 | 7818.7842 | 13.625 | 386.3094 | [5 empty] | 23.7249 | 24.5927 | 20.358 | [5 empty] | 0.009 | -0.0944 | 5015.2434 | 305.3736 |  |  |  |  | 23.728 | 24.5521 | 20.2857 | [7 empty] | 0.1383 | -0.0692 | 0.1317 | 5003.0326 | 0.1615 | 305.1945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -4.0189 | -16.039 | 16.4458 | 7818.9835 | 13.6646 | 387.2944 | [5 empty] | 23.926 | 24.8013 | 20.5298 | [5 empty] | 0.009 | -0.094 | 5015.115 | 306.2892 |  |  |  |  | 23.9948 | 24.7969 | 20.4632 | [7 empty] | 0.2298 | -0.0545 | 0.2243 | 4994.9507 | 0.2739 | 306.2701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -4.0126 | -16.0392 | 16.4448 | 7819.2538 | 13.6133 | 387.2487 | [5 empty] | 24.1281 | 25.011 | 20.7026 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0937 | 5014.9881 | 307.2035 |  |  |  |  | 24.2167 | 25.0849 | 20.5068 | [7 empty] | 0.1667 | 0.1619 | 0.3004 | 4964.7691 | 0.2981 | 307.5245 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0381 | -16.0674 | 16.4788 | 7813.8578 | 13.6275 | 388.1173 | [5 empty] | 24.3313 | 25.2218 | 20.8764 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0933 | 5014.8626 | 308.1165 |  |  |  |  | 24.2061 | 25.0767 | 20.4921 | [7 empty] | 0.1632 | 0.1711 | 0.306 | 4963.5513 | 0.3086 | 307.4889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -4.0336 | -16.2711 | 16.6756 | 7846.3168 | 13.7208 | 389.0572 | [5 empty] | 24.5355 | 25.4337 | 21.051 | [5 empty] | 0.0089 | -0.0929 | 5014.7386 | 309.0281 |  |  |  |  | 24.5469 | 25.3552 | 20.9155 | [7 empty] | 0.2676 | -0.0507 | 0.2621 | 4992.0822 | 0.3216 | 308.6913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0536 | -16.319 | 16.7273 | 7844.8201 | 13.7444 | 389.9364 | [5 empty] | 24.7409 | 25.6467 | 21.2265 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0925 | 5014.6159 | 309.9384 |  |  |  |  | 24.8053 | 25.6674 | 21.201 | [7 empty] | 0.143 | -0.0645 | 0.1371 | 5001.9554 | 0.1649 | 310.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0823 | -16.5234 | 16.9329 | 7881.4527 | 13.8299 | 390.7971 | [5 empty] | 24.9473 | 25.8608 | 21.403 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0921 | 5014.4947 | 310.8473 |  |  |  |  | 24.9844 | 25.8725 | 21.2187 | [7 empty] | 0.1592 | 0.0939 | 0.2392 | 4976.3403 | 0.233 | 310.897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.1011 | -16.5652 | 16.9784 | 7877.4121 | 13.8543 | 391.7259 | [5 empty] | 25.1548 | 26.076 | 21.5804 | [5 empty] | 0.0088 | -0.0917 | 5014.3748 | 311.7549 |  |  |  |  | 25.1996 | 26.0966 | 21.4245 | [7 empty] | 0.1476 | 0.0727 | 0.2152 | 4980.4233 | 0.2095 | 311.8413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.1084 | -16.6028 | 17.017 | 7873.2259 | 13.8713 | 392.5455 | [5 empty] | 25.3633 | 26.2924 | 21.7587 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0913 | 5014.2564 | 312.6611 |  |  |  |  | 25.4332 | 26.3382 | 21.7459 | [7 empty] | 0.0965 | -0.0495 | 0.0972 | 5002.4479 | 0.107 | 312.8521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.119 | -16.69 | 17.1046 | 7865.5625 | 13.9671 | 394.295 | [5 empty] | 25.573 | 26.5099 | 21.938 | [5 empty] | 0.0087 | -0.091 | 5014.1392 | 313.566 |  |  |  |  | 25.476 | 26.4834 | 21.7496 | [7 empty] | -0.104 | 0.0979 | 0.22 | 4991.8747 | 0.308 | 313.4561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.1071 | -16.7465 | 17.1569 | 7864.0166 | 13.9945 | 395.1275 | [5 empty] | 25.7837 | 26.7285 | 22.1181 | [5 empty] | 0.0087 | -0.0906 | 5014.0234 | 314.4695 |  |  |  |  | 25.7081 | 26.7289 | 21.9859 | [7 empty] | -0.1297 | 0.0655 | 0.2085 | 4998.4167 | 0.2997 | 314.4711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1447 | -16.7563 | 17.1758 | 7855.4285 | 14.0003 | 395.9777 | [5 empty] | 25.9955 | 26.9482 | 22.2992 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0902 | 5013.9088 | 315.3718 |  |  |  |  | 26.0429 | 27.0801 | 22.3091 | [7 empty] | -0.1527 | 0.0332 | 0.2031 | 5004.716 | 0.2982 | 315.9103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.1548 | -16.8053 | 17.2262 | 7853.4606 | 14.0252 | 396.8423 | [5 empty] | 26.2085 | 27.1691 | 22.4812 | [5 empty] | 0.0086 | -0.0898 | 5013.7956 | 316.2726 |  |  |  |  | 26.0561 | 27.0896 | 22.3142 | [7 empty] | -0.1413 | 0.0345 | 0.1948 | 5003.8288 | 0.2834 | 315.949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1585 | -16.8431 | 17.2641 | 7846.945 | 14.0519 | 397.7944 | [5 empty] | 26.4225 | 27.3911 | 22.6642 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0895 | 5013.6836 | 317.1722 |  |  |  |  | 26.2805 | 27.3319 | 22.5391 | [7 empty] | -0.1744 | 0.0127 | 0.2095 | 5009.0824 | 0.3015 | 316.9328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1385 | -16.9009 | 17.3158 | 7844.1715 | 14.0846 | 398.6826 | [5 empty] | 26.6376 | 27.6142 | 22.8481 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0891 | 5013.5729 | 318.0704 |  |  |  |  | 26.6289 | 27.6993 | 22.87 | [7 empty] | -0.1996 | -0.0128 | 0.2217 | 5014.3485 | 0.3126 | 318.4111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1427 | -16.896 | 17.3123 | 7843.7136 | 14.0311 | 398.6616 | [5 empty] | 26.8537 | 27.8385 | 23.0329 | [5 empty] | 0.0085 | -0.0887 | 5013.4634 | 318.9672 |  |  |  |  | 26.6252 | 27.6939 | 22.8707 | [7 empty] | -0.1979 | -0.0183 | 0.2181 | 5015.0789 | 0.3094 | 318.3895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1491 | -17.0101 | 17.425 | 7843.6298 | 14.1338 | 400.3105 | [5 empty] | 27.071 | 28.0639 | 23.2187 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0884 | 5013.355 | 319.8628 |  |  |  |  | 27.2805 | 28.1142 | 23.0931 | [7 empty] | 0.4801 | 0.0211 | 0.4842 | 4969.4822 | 0.5604 | 320.0617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.1658 | -17.0701 | 17.4876 | 7844.1942 | 14.1648 | 401.2033 | [5 empty] | 27.2894 | 28.2905 | 23.4054 | [5 empty] | 0.0084 | -0.088 | 5013.248 | 320.757 |  |  |  |  | 27.3709 | 28.2725 | 23.4202 | [7 empty] | 0.2424 | -0.1482 | 0.2417 | 5008.5408 | 0.3288 | 320.6861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1764 | -17.1053 | 17.5247 | 7840.4975 | 14.1792 | 401.9819 | [5 empty] | 27.5089 | 28.5182 | 23.5931 | [5 empty] | 0.0084 | -0.0876 | 5013.142 | 321.6498 |  |  |  |  | 27.4199 | 28.434 | 23.4446 | [7 empty] | 0.0214 | -0.0093 | 0.0794 | 5000.7748 | 0.0914 | 321.3206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0907 | -17.2656 | 17.6606 | 7853.5714 | 14.2667 | 402.9921 | [5 empty] | 27.7295 | 28.747 | 23.7817 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0873 | 5013.0372 | 322.5414 |  |  |  |  | 27.7381 | 28.8494 | 23.7087 | [7 empty] | -0.15 | 0.0917 | 0.239 | 4995.8313 | 0.3401 | 322.9384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0782 | -17.3344 | 17.725 | 7854.7505 | 14.2998 | 403.8199 | [5 empty] | 27.9512 | 28.977 | 23.9712 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0869 | 5012.9336 | 323.4316 |  |  |  |  | 27.7143 | 28.8345 | 23.693 | [7 empty] | -0.1719 | 0.098 | 0.2582 | 4996.1689 | 0.3701 | 322.8808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.987 | -17.5111 | 17.8767 | 7871.6348 | 14.392 | 404.7871 | [5 empty] | 28.174 | 29.2081 | 24.1617 | [5 empty] | 0.0083 | -0.0866 | 5012.8311 | 324.3205 |  |  |  |  | 28.3004 | 29.2885 | 24.0476 | [7 empty] | 0.2015 | 0.069 | 0.2481 | 4979.103 | 0.2445 | 324.6282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9922 | -17.5654 | 17.9311 | 7870.6009 | 14.419 | 405.6313 | [5 empty] | 28.3979 | 29.4404 | 24.3531 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0862 | 5012.7297 | 325.208 |  |  |  |  | 28.3985 | 29.4779 | 24.29 | [7 empty] | -0.0406 | 0.0138 | 0.1113 | 5000.9508 | 0.1504 | 325.3505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.1392 | -17.524 | 17.9245 | 7853.7404 | 14.4195 | 406.8304 | [5 empty] | 28.6229 | 29.6739 | 24.5455 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0858 | 5012.6294 | 326.0942 |  |  |  |  | 28.6349 | 29.7771 | 24.4838 | [7 empty] | -0.146 | 0.0799 | 0.2263 | 4997.3905 | 0.3211 | 326.4845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.129 | -17.581 | 17.978 | 7852.2891 | 14.4487 | 407.665 | [5 empty] | 28.8491 | 29.9085 | 24.7389 | [5 empty] | 0.0082 | -0.0855 | 5012.5302 | 326.9792 |  |  |  |  | 28.6614 | 29.7963 | 24.5097 | [7 empty] | -0.1306 | 0.0678 | 0.2067 | 4998.2557 | 0.2937 | 326.557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.2448 | -17.5468 | 17.9721 | 7836.911 | 14.4473 | 408.7294 | [5 empty] | 29.0763 | 30.1442 | 24.9332 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0851 | 5012.432 | 327.8627 |  |  |  |  | 28.9301 | 30.0508 | 24.53 | [7 empty] | 0.0027 | 0.238 | 0.3232 | 4966.4503 | 0.3746 | 327.5135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.2317 | -17.6075 | 18.0283 | 7835.5083 | 14.4808 | 409.5992 | [5 empty] | 29.3047 | 30.3811 | 25.1284 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0848 | 5012.3349 | 328.745 |  |  |  |  | 29.1799 | 30.2987 | 24.7741 | [7 empty] | 0.0131 | 0.1965 | 0.2813 | 4971.9061 | 0.3212 | 328.4387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2606 | -17.6438 | 18.0707 | 7831.2834 | 14.5047 | 410.5165 | [5 empty] | 29.5342 | 30.6192 | 25.3246 | [5 empty] | 0.0081 | -0.0844 | 5012.2389 | 329.626 |  |  |  |  | 29.513 | 30.5898 | 25.0297 | [7 empty] | 0.133 | 0.1647 | 0.2787 | 4969.8711 | 0.2689 | 329.5176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2775 | -17.6318 | 18.0634 | 7828.9898 | 14.452 | 410.5798 | [5 empty] | 29.7648 | 30.8584 | 25.5218 | [5 empty] | 0.008 | -0.0841 | 5012.1439 | 330.5056 |  |  |  |  | 29.7639 | 30.8444 | 25.2907 | [7 empty] | 0.1252 | 0.115 | 0.231 | 4977.4325 | 0.2196 | 330.4541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.2838 | -17.6892 | 18.1211 | 7830.0638 | 14.4754 | 411.3415 | [5 empty] | 29.9966 | 31.0988 | 25.7199 | [5 empty] | 0.008 | -0.0838 | 5012.0499 | 331.3839 |  |  |  |  | 30.0398 | 31.1206 | 25.634 | [7 empty] | 0.1021 | 0.0051 | 0.1294 | 4994.2725 | 0.1234 | 331.4632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1856 | -17.8997 | 18.3031 | 7846.1307 | 14.6116 | 412.7502 | [5 empty] | 30.2294 | 31.3404 | 25.919 | [5 empty] | 0.008 | -0.0834 | 5011.9569 | 332.2609 |  |  |  |  | 30.3289 | 31.4671 | 25.8954 | [7 empty] | 0.0045 | 0.0409 | 0.1244 | 4994.6627 | 0.15 | 332.7186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.1973 | -17.9415 | 18.3469 | 7842.7952 | 14.6347 | 413.5982 | [5 empty] | 30.4634 | 31.5832 | 26.1191 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0831 | 5011.8648 | 333.1366 |  |  |  |  | 30.3272 | 31.4663 | 25.8922 | [7 empty] | 0.0031 | 0.0436 | 0.1267 | 4994.3624 | 0.1521 | 332.7158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1985 | -17.9439 | 18.3498 | 7844.1257 | 14.5813 | 413.5518 | [5 empty] | 30.6986 | 31.8271 | 26.3201 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0827 | 5011.7738 | 334.011 |  |  |  |  | 30.6192 | 31.7334 | 26.2706 | [7 empty] | 0.0227 | -0.1114 | 0.0323 | 5014.9974 | 0.054 | 333.6759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.1005 | -18.0835 | 18.464 | 7857.3727 | 14.6348 | 414.1532 | [5 empty] | 30.9348 | 32.0722 | 26.5221 | [5 empty] | 0.0079 | -0.0824 | 5011.6837 | 334.884 |  |  |  |  | 30.7202 | 32.0059 | 26.514 | [7 empty] | -0.3645 | -0.0791 | 0.3724 | 5031.6501 | 0.4641 | 334.6484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.1045 | -18.139 | 18.5193 | 7856.9364 | 14.6612 | 414.9637 | [5 empty] | 31.1722 | 32.3184 | 26.725 | [5 empty] | 0.0078 | -0.082 | 5011.5946 | 335.7558 |  |  |  |  | 31.5225 | 32.5065 | 26.904 | [7 empty] | 0.3928 | -0.1541 | 0.3916 | 5000.628 | 0.5122 | 336.4179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.1104 | -18.2024 | 18.5828 | 7857.653 | 14.6936 | 415.8175 | [5 empty] | 31.4108 | 32.5659 | 26.929 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0817 | 5011.5063 | 336.6262 |  |  |  |  | 31.51 | 32.4964 | 26.9024 | [7 empty] | 0.3837 | -0.1594 | 0.3839 | 5001.8543 | 0.5011 | 336.3823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.1046 | -18.1895 | 18.5692 | 7854.0845 | 14.6401 | 415.8389 | [5 empty] | 31.6504 | 32.8145 | 27.1339 | [5 empty] | 0.0078 | -0.0814 | 5011.4191 | 337.4954 |  |  |  |  | 31.6295 | 32.8688 | 26.9489 | [7 empty] | -0.0742 | 0.1467 | 0.2424 | 4984.5512 | 0.3102 | 337.6844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.1308 | -18.3119 | 18.6947 | 7855.8508 | 14.7518 | 417.5322 | [5 empty] | 31.8912 | 33.0643 | 27.3398 | [5 empty] | 0.0077 | -0.081 | 5011.3327 | 338.3632 |  |  |  |  | 31.8966 | 33.1336 | 27.2092 | [7 empty] | -0.0626 | 0.1051 | 0.199 | 4989.6609 | 0.2563 | 338.6029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.1267 | -18.3025 | 18.685 | 7853.4785 | 14.698 | 417.5355 | [5 empty] | 32.1332 | 33.3153 | 27.5466 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0807 | 5011.2471 | 339.2298 |  |  |  |  | 31.8847 | 33.1301 | 27.2028 | [7 empty] | -0.081 | 0.1108 | 0.2111 | 4989.8693 | 0.2831 | 338.5909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1475 | -18.3698 | 18.7555 | 7855.8955 | 14.7316 | 418.402 | [5 empty] | 32.3763 | 33.5675 | 27.7545 | [5 empty] | 0.0077 | -0.0804 | 5011.1625 | 340.095 |  |  |  |  | 32.5286 | 33.5567 | 27.6012 | [7 empty] | 0.4368 | -0.0004 | 0.4365 | 4977.4627 | 0.4975 | 340.058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2734 | -18.4833 | 18.8947 | 7866.19 | 14.8179 | 419.9002 | [5 empty] | 32.6205 | 33.8209 | 27.9633 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0801 | 5011.0788 | 340.959 |  |  |  |  | 32.6229 | 33.7548 | 27.8666 | [7 empty] | 0.1751 | -0.0623 | 0.1684 | 4999.7696 | 0.2005 | 340.734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.4171 | -18.5494 | 18.9923 | 7878.1041 | 14.838 | 420.7292 | [5 empty] | 32.8659 | 34.0755 | 28.1731 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0797 | 5010.9959 | 341.8216 |  |  |  |  | 32.6857 | 33.9467 | 27.8868 | [7 empty] | -0.0524 | 0.0957 | 0.1854 | 4990.5217 | 0.2385 | 341.3858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.4243 | -18.5864 | 19.0303 | 7871.7162 | 14.8676 | 421.6729 | [5 empty] | 33.1125 | 34.3312 | 28.3839 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0794 | 5010.9139 | 342.683 |  |  |  |  | 32.9335 | 34.2149 | 28.1463 | [7 empty] | -0.0912 | 0.0647 | 0.1748 | 4996.7613 | 0.2387 | 342.2918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4475 | -18.6322 | 19.0805 | 7870.2444 | 14.8909 | 422.4992 | [5 empty] | 33.3602 | 34.5882 | 28.5956 | [5 empty] | 0.0076 | -0.0791 | 5010.8327 | 343.543 |  |  |  |  | 33.2264 | 34.4971 | 28.1532 | [7 empty] | 0.0413 | 0.2565 | 0.3373 | 4964.3433 | 0.3627 | 343.2388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.4812 | -18.668 | 19.1235 | 7866.6982 | 14.913 | 423.3727 | [5 empty] | 33.609 | 34.8463 | 28.8084 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0788 | 5010.7524 | 344.4018 |  |  |  |  | 33.4898 | 34.7822 | 28.4157 | [7 empty] | 0.0049 | 0.2347 | 0.3135 | 4969.2676 | 0.3516 | 344.1888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4598 | -18.7659 | 19.214 | 7859.319 | 15.0236 | 425.0703 | [5 empty] | 33.859 | 35.1057 | 29.0221 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0784 | 5010.6729 | 345.2593 |  |  |  |  | 33.8456 | 35.094 | 28.6828 | [7 empty] | 0.1256 | 0.2089 | 0.3107 | 4966.5525 | 0.2979 | 345.2206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.4771 | -18.8244 | 19.2753 | 7859.1583 | 15.0569 | 425.9544 | [5 empty] | 34.1102 | 35.3662 | 29.2369 | [5 empty] | 0.0075 | -0.0781 | 5010.5941 | 346.1155 |  |  |  |  | 33.9443 | 35.2942 | 28.9573 | [7 empty] | -0.1273 | 0.1406 | 0.2569 | 4988.6851 | 0.3415 | 345.8793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4783 | -18.8669 | 19.3172 | 7855.7597 | 15.0797 | 426.7549 | [5 empty] | 34.3625 | 35.628 | 29.4526 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0778 | 5010.5162 | 346.9704 |  |  |  |  | 34.2451 | 35.5967 | 29.3671 | [7 empty] | -0.1655 | -0.0012 | 0.1891 | 5009.3631 | 0.2557 | 346.8685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4992 | -18.9355 | 19.389 | 7859.1198 | 15.1109 | 427.5595 | [5 empty] | 34.616 | 35.891 | 29.6693 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0775 | 5010.439 | 347.824 |  |  |  |  | 34.5508 | 35.9971 | 29.6527 | [7 empty] | -0.3267 | 0.0599 | 0.3612 | 5009.5841 | 0.4845 | 348.1672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.5056 | -18.9816 | 19.4356 | 7857.5334 | 15.1313 | 428.3134 | [5 empty] | 34.8707 | 36.1551 | 29.887 | [5 empty] | 0.0074 | -0.0772 | 5010.3627 | 348.6764 |  |  |  |  | 34.5492 | 35.9919 | 29.648 | [7 empty] | -0.3189 | 0.0593 | 0.3537 | 5009.2722 | 0.4765 | 348.1502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.5042 | -18.9758 | 19.43 | 7855.5414 | 15.0805 | 428.3592 | [5 empty] | 35.1265 | 36.4205 | 30.1058 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0769 | 5010.2871 | 349.5274 |  |  |  |  | 35.1701 | 36.4194 | 30.048 | [7 empty] | 0.1269 | -0.041 | 0.1248 | 4999.5039 | 0.1354 | 349.524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.5357 | -19.0499 | 19.5097 | 7859.5785 | 15.1187 | 429.2408 | [5 empty] | 35.3835 | 36.6871 | 30.3255 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0766 | 5010.2122 | 350.3772 |  |  |  |  | 35.476 | 36.7876 | 30.3268 | [7 empty] | 0.0274 | -0.0059 | 0.0734 | 5000.0239 | 0.0795 | 350.6963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.5598 | -19.1184 | 19.5822 | 7862.4214 | 15.1529 | 430.0877 | [5 empty] | 35.6416 | 36.9549 | 30.5462 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0762 | 5010.1381 | 351.2257 |  |  |  |  | 35.7675 | 37.0741 | 30.6371 | [7 empty] | 0.034 | -0.0731 | 0.0269 | 5008.3549 | 0.0497 | 351.6016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5499 | -19.1678 | 19.6282 | 7859.2301 | 15.1815 | 430.9113 | [5 empty] | 35.901 | 37.224 | 30.7679 | [5 empty] | 0.0073 | -0.0759 | 5010.0648 | 352.073 |  |  |  |  | 35.8541 | 37.2617 | 30.9032 | [7 empty] | -0.2122 | -0.1404 | 0.2287 | 5029.5145 | 0.2483 | 352.1913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.5687 | -19.2119 | 19.6758 | 7858.2963 | 15.1995 | 431.652 | [5 empty] | 36.1615 | 37.4942 | 30.9906 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0756 | 5009.9921 | 352.919 |  |  |  |  | 36.3292 | 37.6206 | 31.1803 | [7 empty] | 0.0761 | -0.1601 | 0.109 | 5017.3582 | 0.1512 | 353.313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5514 | -19.2621 | 19.7209 | 7854.8599 | 15.2286 | 432.4672 | [5 empty] | 36.4232 | 37.7657 | 31.2144 | [5 empty] | 0.0072 | -0.0753 | 5009.9202 | 353.7637 |  |  |  |  | 36.3786 | 37.8185 | 31.1975 | [7 empty] | -0.1782 | 0.002 | 0.2008 | 5009.3219 | 0.2682 | 353.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5736 | -19.3062 | 19.7692 | 7853.311 | 15.2509 | 433.2646 | [5 empty] | 36.686 | 38.0384 | 31.4391 | [5 empty] | 0.0072 | -0.075 | 5009.849 | 354.6071 |  |  |  |  | 36.7083 | 38.133 | 31.2242 | [7 empty] | -0.0373 | 0.1889 | 0.2676 | 4978.5727 | 0.3149 | 354.8987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5427 | -19.3179 | 19.7738 | 7853.7269 | 15.2039 | 433.2466 | [5 empty] | 36.9501 | 38.3123 | 31.6649 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0747 | 5009.7785 | 355.4493 |  |  |  |  | 36.9887 | 38.4124 | 31.5211 | [7 empty] | -0.0369 | 0.1296 | 0.209 | 4986.1025 | 0.2508 | 355.7557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5713 | -19.3629 | 19.8244 | 7852.6869 | 15.2266 | 434.0511 | [5 empty] | 37.2153 | 38.5874 | 31.8916 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0744 | 5009.7087 | 356.2902 |  |  |  |  | 37.063 | 38.619 | 31.5485 | [7 empty] | -0.2545 | 0.2827 | 0.4426 | 4977.665 | 0.583 | 356.3863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.6038 | -19.461 | 19.9276 | 7848.6289 | 15.3394 | 435.7814 | [5 empty] | 37.4817 | 38.8638 | 32.1194 | [5 empty] | 0.0071 | -0.0741 | 5009.6396 | 357.1298 |  |  |  |  | 37.5269 | 38.9795 | 32.3879 | [7 empty] | -0.1957 | -0.1985 | 0.2379 | 5035.4191 | 0.2328 | 357.4799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.5899 | -19.5157 | 19.9779 | 7847.1681 | 15.3662 | 436.541 | [5 empty] | 37.7493 | 39.1414 | 32.3482 | [5 empty] | 0.007 | -0.0738 | 5009.5712 | 357.9682 |  |  |  |  | 37.5911 | 39.1751 | 32.41 | [7 empty] | -0.4114 | -0.0495 | 0.4191 | 5027.1703 | 0.5107 | 358.0696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.6147 | -19.5622 | 20.0292 | 7844.7846 | 15.3975 | 437.4359 | [5 empty] | 38.0181 | 39.4203 | 32.578 | [5 empty] | 0.007 | -0.0735 | 5009.5034 | 358.8053 |  |  |  |  | 37.5929 | 39.1806 | 32.423 | [7 empty] | -0.4217 | -0.0555 | 0.4291 | 5028.4319 | 0.5254 | 358.0861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6584 | -19.5605 | 20.038 | 7847.9725 | 15.338 | 437.4068 | [5 empty] | 38.2881 | 39.7003 | 32.8088 | [5 empty] | 0.007 | -0.0732 | 5009.4363 | 359.6412 |  |  |  |  | 38.4791 | 39.8142 | 32.7306 | [7 empty] | 0.2389 | 0.0453 | 0.2605 | 4983.3677 | 0.2603 | 359.9797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6624 | -19.612 | 20.0893 | 7846.2255 | 15.367 | 438.2268 | [5 empty] | 38.5593 | 39.9816 | 33.0406 | [5 empty] | 0.007 | -0.0729 | 5009.3698 | 360.4758 |  |  |  |  | 38.7824 | 40.1149 | 33.1249 | [7 empty] | 0.2152 | -0.0777 | 0.2083 | 4999.8069 | 0.2533 | 360.8693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6526 | -19.6583 | 20.1323 | 7841.8101 | 15.3989 | 439.0909 | [5 empty] | 38.8316 | 40.2642 | 33.2735 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0726 | 5009.304 | 361.3092 |  |  |  |  | 38.7942 | 40.1277 | 33.133 | [7 empty] | 0.2148 | -0.0755 | 0.2079 | 4999.5479 | 0.2523 | 360.9072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6716 | -19.7764 | 20.2519 | 7842.5828 | 15.5125 | 440.6928 | [5 empty] | 39.1052 | 40.548 | 33.5074 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0723 | 5009.2387 | 362.1413 |  |  |  |  | 39.0613 | 40.5055 | 33.1523 | [7 empty] | 0.1119 | 0.1877 | 0.2805 | 4972.1888 | 0.2631 | 362.0169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6845 | -19.8348 | 20.312 | 7842.8188 | 15.5437 | 441.5097 | [5 empty] | 39.38 | 40.833 | 33.7423 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0721 | 5009.1742 | 362.9721 |  |  |  |  | 39.3605 | 40.8062 | 33.444 | [7 empty] | 0.1158 | 0.1492 | 0.2466 | 4976.8092 | 0.2263 | 362.8942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6865 | -19.8329 | 20.3108 | 7842.495 | 15.4898 | 441.5145 | [5 empty] | 39.6559 | 41.1193 | 33.9782 | [5 empty] | 0.0069 | -0.0718 | 5009.1103 | 363.8018 |  |  |  |  | 39.6747 | 41.1138 | 33.8514 | [7 empty] | 0.099 | 0.0201 | 0.1301 | 4993.4324 | 0.1174 | 363.786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.7117 | -20.0186 | 20.4976 | 7874.525 | 15.5332 | 441.9283 | [5 empty] | 39.9331 | 41.4068 | 34.2152 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0715 | 5009.047 | 364.6301 |  |  |  |  | 39.7368 | 41.3161 | 33.8865 | [7 empty] | -0.1319 | 0.1613 | 0.271 | 4987.307 | 0.3497 | 364.3695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.7224 | -20.0764 | 20.5566 | 7873.5103 | 15.5688 | 442.802 | [5 empty] | 40.2114 | 41.6956 | 34.4532 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0712 | 5008.9842 | 365.4573 |  |  |  |  | 40.048 | 41.6182 | 34.1961 | [7 empty] | -0.1108 | 0.1068 | 0.2134 | 4992.9513 | 0.2779 | 365.2361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.7239 | -20.2323 | 20.709 | 7897.603 | 15.6058 | 443.2444 | [5 empty] | 40.491 | 41.9856 | 34.6922 | [5 empty] | 0.0068 | -0.0709 | 5008.9221 | 366.2832 |  |  |  |  | 40.375 | 41.9312 | 34.612 | [7 empty] | -0.1121 | -0.026 | 0.1271 | 5009.1334 | 0.1666 | 366.1286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.7478 | -20.2969 | 20.7776 | 7899.0076 | 15.6415 | 444.1017 | [5 empty] | 40.7718 | 42.2769 | 34.9323 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0706 | 5008.8605 | 367.1078 |  |  |  |  | 40.4326 | 42.1352 | 34.6241 | [7 empty] | -0.3448 | 0.1349 | 0.4072 | 5000.701 | 0.5393 | 366.7072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.757 | -20.3441 | 20.8259 | 7897.051 | 15.6665 | 444.8851 | [5 empty] | 41.0538 | 42.5694 | 35.1733 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0703 | 5008.7996 | 367.9313 |  |  |  |  | 40.7322 | 42.4444 | 34.9214 | [7 empty] | -0.3547 | 0.1004 | 0.3997 | 5005.3243 | 0.5242 | 367.5799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7896 | -20.3836 | 20.872 | 7894.8552 | 15.689 | 445.6928 | [5 empty] | 41.337 | 42.8632 | 35.4155 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0701 | 5008.7392 | 368.7535 |  |  |  |  | 41.0787 | 42.7769 | 35.3749 | [7 empty] | -0.3607 | -0.0483 | 0.3681 | 5023.4792 | 0.4433 | 368.5124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.8107 | -20.4547 | 20.9464 | 7898.2185 | 15.7227 | 446.4877 | [5 empty] | 41.6214 | 43.1583 | 35.6586 | [5 empty] | 0.0067 | -0.0698 | 5008.6794 | 369.5744 |  |  |  |  | 41.988 | 43.3658 | 35.6762 | [7 empty] | 0.3955 | 0.007 | 0.3964 | 4981.3244 | 0.4357 | 370.149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.8104 | -20.5254 | 21.0154 | 7899.3343 | 15.7616 | 447.3255 | [5 empty] | 41.9071 | 43.4546 | 35.9028 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0695 | 5008.6202 | 370.3942 |  |  |  |  | 41.9722 | 43.3462 | 35.6648 | [7 empty] | 0.4002 | 0.0025 | 0.4001 | 4981.6337 | 0.4389 | 370.0949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.808 | -20.4345 | 20.9267 | 7868.9172 | 15.7453 | 448.1752 | [5 empty] | 42.1939 | 43.7522 | 36.1481 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0692 | 5008.5614 | 371.2127 |  |  |  |  | 42.0853 | 43.6912 | 35.7092 | [7 empty] | 0.0358 | 0.247 | 0.3176 | 4969.7822 | 0.3284 | 371.0455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7927 | -20.432 | 20.921 | 7867.0824 | 15.6938 | 448.196 | [5 empty] | 42.482 | 44.051 | 36.3944 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0689 | 5008.5033 | 372.03 |  |  |  |  | 42.187 | 43.9072 | 35.9928 | [7 empty] | -0.2141 | 0.1918 | 0.3416 | 4987.9209 | 0.4477 | 371.6373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7818 | -20.3928 | 20.8806 | 7836.0796 | 15.7541 | 449.7491 | [5 empty] | 42.7713 | 44.3511 | 36.6417 | [5 empty] | 0.0066 | -0.0687 | 5008.4458 | 372.846 |  |  |  |  | 42.5346 | 44.3425 | 36.3208 | [7 empty] | -0.3474 | 0.2333 | 0.4653 | 4989.2521 | 0.6108 | 372.8228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.8317 | -20.448 | 20.9461 | 7837.9816 | 15.7829 | 450.5697 | [5 empty] | 43.0618 | 44.6525 | 36.8901 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0684 | 5008.3887 | 373.6609 |  |  |  |  | 43.2843 | 44.8593 | 36.6634 | [7 empty] | 0.1836 | 0.2316 | 0.3484 | 4965.2142 | 0.3157 | 374.2174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9806 | -20.5156 | 21.0468 | 7849.487 | 15.8049 | 451.3452 | [5 empty] | 43.3536 | 44.9552 | 37.1395 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0681 | 5008.3322 | 374.4745 |  |  |  |  | 43.2598 | 44.8529 | 36.6493 | [7 empty] | 0.15 | 0.2432 | 0.3428 | 4965.4051 | 0.3128 | 374.2002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9961 | -20.5861 | 21.1193 | 7851.1103 | 15.8467 | 452.2203 | [5 empty] | 43.6465 | 45.2591 | 37.39 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0679 | 5008.2761 | 375.2869 |  |  |  |  | 43.394 | 45.1169 | 36.9657 | [7 empty] | -0.1219 | 0.1973 | 0.2946 | 4983.2347 | 0.3685 | 374.9074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1535 | -20.7184 | 21.2857 | 7865.0484 | 15.9502 | 453.6959 | [5 empty] | 43.9407 | 45.5643 | 37.6415 | [5 empty] | 0.0065 | -0.0676 | 5008.2207 | 376.0981 |  |  |  |  | 43.7339 | 45.443 | 37.4109 | [7 empty] | -0.1287 | 0.0551 | 0.1825 | 5000.1103 | 0.2428 | 375.7764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -5.0382 | -20.853 | 21.3891 | 7875.2422 | 15.9931 | 454.2055 | [5 empty] | 44.2362 | 45.8708 | 37.8941 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0673 | 5008.1656 | 376.9081 |  |  |  |  | 44.0255 | 45.7724 | 37.4432 | [7 empty] | -0.1015 | 0.244 | 0.3295 | 4977.0506 | 0.3964 | 376.6488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.0528 | -20.9257 | 21.4635 | 7878.1915 | 16.0297 | 455.0039 | [5 empty] | 44.5328 | 46.1785 | 38.1478 | [5 empty] | 0.0064 | -0.067 | 5008.1112 | 377.7169 |  |  |  |  | 44.3438 | 46.1108 | 37.7456 | [7 empty] | -0.1241 | 0.2271 | 0.3218 | 4980.0874 | 0.3955 | 377.5392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9456 | -21.0993 | 21.6076 | 7896.1776 | 16.0859 | 455.5155 | [5 empty] | 44.8307 | 46.4876 | 38.4025 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0668 | 5008.0572 | 378.5244 |  |  |  |  | 44.6952 | 46.4491 | 38.1846 | [7 empty] | -0.126 | 0.0987 | 0.2119 | 4994.9851 | 0.2742 | 378.4241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.9558 | -21.1546 | 21.664 | 7895.0074 | 16.1198 | 456.3456 | [5 empty] | 45.1299 | 46.7979 | 38.6582 | [5 empty] | 0.0064 | -0.0665 | 5008.0038 | 379.3308 |  |  |  |  | 45.0113 | 46.771 | 38.4714 | [7 empty] | -0.1211 | 0.0807 | 0.1947 | 4996.84 | 0.2529 | 379.2611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.961 | -21.2026 | 21.7122 | 7892.7671 | 16.148 | 457.1318 | [5 empty] | 45.4303 | 47.1095 | 38.915 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0663 | 5007.9508 | 380.136 |  |  |  |  | 45.3807 | 47.1331 | 38.7921 | [7 empty] | -0.0884 | 0.0586 | 0.1567 | 4997.9095 | 0.2018 | 380.1967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9703 | -21.2312 | 21.7424 | 7887.0632 | 16.1702 | 457.9259 | [5 empty] | 45.7319 | 47.4224 | 39.1729 | [5 empty] | 0.0063 | -0.066 | 5007.8982 | 380.9399 |  |  |  |  | 45.6602 | 47.4335 | 39.0781 | [7 empty] | -0.1198 | 0.0322 | 0.1598 | 5002.3314 | 0.2094 | 380.9683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -5.0006 | -21.2707 | 21.7881 | 7883.733 | 16.2009 | 458.7931 | [5 empty] | 46.0347 | 47.7366 | 39.4318 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0657 | 5007.8462 | 381.7427 |  |  |  |  | 45.9693 | 47.7341 | 39.3638 | [7 empty] | -0.0943 | -0.0009 | 0.1196 | 5004.9559 | 0.1564 | 381.7364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -4.9998 | -21.2918 | 21.8086 | 7887.2317 | 16.1552 | 458.8176 | [5 empty] | 46.3389 | 48.0521 | 39.6918 | [5 empty] | 0.0063 | -0.0655 | 5007.7946 | 382.5443 |  |  |  |  | 46.305 | 48.1129 | 39.4239 | [7 empty] | -0.0704 | 0.1938 | 0.2703 | 4981.8906 | 0.3183 | 382.6983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -5.0043 | -21.3429 | 21.8597 | 7885.5807 | 16.1847 | 459.6005 | [5 empty] | 46.6442 | 48.3688 | 39.9529 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0652 | 5007.7436 | 383.3447 |  |  |  |  | 46.6172 | 48.4367 | 39.7203 | [7 empty] | -0.0795 | 0.1712 | 0.2515 | 4984.8807 | 0.3017 | 383.5157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.1443 | -21.4071 | 21.9549 | 7896.1317 | 16.2031 | 460.3235 | [5 empty] | 46.9508 | 48.6869 | 40.215 | [5 empty] | 0.0062 | -0.065 | 5007.6929 | 384.1438 |  |  |  |  | 46.9664 | 48.7731 | 40.1879 | [7 empty] | -0.0917 | 0.0241 | 0.1323 | 5001.9814 | 0.1742 | 384.3598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.166 | -21.4305 | 21.9829 | 7890.9175 | 16.2193 | 461.0728 | [5 empty] | 47.2587 | 49.0063 | 40.4782 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0647 | 5007.6428 | 384.9418 |  |  |  |  | 47.0593 | 49.0507 | 40.2132 | [7 empty] | -0.3601 | 0.2166 | 0.4618 | 4992.2284 | 0.5973 | 385.0526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3452 | -21.4858 | 22.0797 | 7900.528 | 16.2434 | 461.9179 | [5 empty] | 47.5678 | 49.3269 | 40.7425 | [5 empty] | 0.0062 | -0.0644 | 5007.593 | 385.7387 |  |  |  |  | 47.1523 | 49.2722 | 40.5115 | [7 empty] | -0.6244 | 0.1606 | 0.6695 | 5010.1035 | 0.8375 | 385.6029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3559 | -21.5621 | 22.1565 | 7902.3025 | 16.2906 | 462.8047 | [5 empty] | 47.8782 | 49.6489 | 41.0079 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0642 | 5007.5437 | 386.5343 |  |  |  |  | 47.1859 | 49.3093 | 40.5359 | [7 empty] | -0.6264 | 0.1657 | 0.673 | 5009.6163 | 0.8477 | 385.695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2546 | -21.6091 | 22.1781 | 7885.9925 | 16.3692 | 464.0616 | [5 empty] | 48.1898 | 49.9722 | 41.2743 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0639 | 5007.4948 | 387.3287 |  |  |  |  | 48.6665 | 50.1404 | 41.287 | [7 empty] | 0.637 | -0.0486 | 0.6311 | 4978.2961 | 0.7123 | 387.7403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.0818 | -21.5912 | 22.1206 | 7864.4716 | 16.3641 | 464.5519 | [5 empty] | 48.5027 | 50.2967 | 41.5418 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0637 | 5007.4465 | 388.122 |  |  |  |  | 48.7245 | 50.3622 | 41.31 | [7 empty] | 0.3931 | 0.1052 | 0.4222 | 4971.9814 | 0.4113 | 388.2814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0935 | -21.6605 | 22.1909 | 7866.805 | 16.3988 | 465.3174 | [5 empty] | 48.8168 | 50.6226 | 41.8103 | [5 empty] | 0.0061 | -0.0634 | 5007.3985 | 388.9141 |  |  |  |  | 48.7951 | 50.6342 | 41.3283 | [7 empty] | 0.0969 | 0.3004 | 0.375 | 4963.4502 | 0.3555 | 388.9421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.1058 | -21.634 | 22.1683 | 7862.6826 | 16.334 | 465.3258 | [5 empty] | 49.1322 | 50.9498 | 42.08 | [5 empty] | 0.006 | -0.0632 | 5007.351 | 389.705 |  |  |  |  | 49.1844 | 51.016 | 41.8538 | [7 empty] | 0.0711 | 0.1419 | 0.2152 | 4981.9968 | 0.2003 | 389.8645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.1261 | -21.7206 | 22.2574 | 7868.8189 | 16.3729 | 466.0812 | [5 empty] | 49.4489 | 51.2783 | 42.3507 | [5 empty] | 0.006 | -0.0629 | 5007.3038 | 390.4947 |  |  |  |  | 49.4652 | 51.329 | 41.8556 | [7 empty] | 0.1109 | 0.3309 | 0.4075 | 4959.79 | 0.3834 | 390.6162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.1321 | -21.7814 | 22.3182 | 7868.9139 | 16.4073 | 466.8675 | [5 empty] | 49.7668 | 51.6081 | 42.6226 | [5 empty] | 0.006 | -0.0627 | 5007.2571 | 391.2833 |  |  |  |  | 49.8063 | 51.6687 | 42.1915 | [7 empty] | 0.1187 | 0.2863 | 0.3668 | 4964.4025 | 0.3386 | 391.4276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.132 | -21.8094 | 22.3457 | 7862.6142 | 16.4321 | 467.6608 | [5 empty] | 50.086 | 51.9393 | 42.8955 | [5 empty] | 0.006 | -0.0624 | 5007.2108 | 392.0707 |  |  |  |  | 50.1899 | 52.0406 | 42.6949 | [7 empty] | 0.1044 | 0.1387 | 0.2239 | 4981.107 | 0.1998 | 392.3107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1767 | -21.8495 | 22.3952 | 7860.2678 | 16.4646 | 468.5295 | [5 empty] | 50.4065 | 52.2717 | 43.1694 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0622 | 5007.1649 | 392.8569 |  |  |  |  | 50.5197 | 52.3747 | 42.9986 | [7 empty] | 0.1094 | 0.1164 | 0.2064 | 4983.363 | 0.1819 | 393.0997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.2032 | -21.9486 | 22.498 | 7867.7846 | 16.5151 | 469.3651 | [5 empty] | 50.7282 | 52.6055 | 43.4445 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0619 | 5007.1194 | 393.642 |  |  |  |  | 50.875 | 52.7374 | 43.3395 | [7 empty] | 0.1069 | 0.0848 | 0.1781 | 4986.9352 | 0.1577 | 393.951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.2144 | -22.0104 | 22.5609 | 7869.7749 | 16.5408 | 470.0487 | [5 empty] | 51.0512 | 52.9406 | 43.7207 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0617 | 5007.0743 | 394.4259 |  |  |  |  | 50.8953 | 52.7488 | 43.3373 | [7 empty] | 0.1274 | 0.0909 | 0.195 | 4985.4129 | 0.1756 | 393.9778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.2177 | -22.0636 | 22.6137 | 7868.5431 | 16.572 | 470.8157 | [5 empty] | 51.3755 | 53.277 | 43.9979 | [5 empty] | 0.0059 | -0.0615 | 5007.0295 | 395.2087 |  |  |  |  | 51.263 | 53.1276 | 43.6885 | [7 empty] | 0.1197 | 0.0624 | 0.1682 | 4988.8493 | 0.1506 | 394.8617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.2124 | -22.1201 | 22.6677 | 7868.1488 | 16.5999 | 471.5268 | [5 empty] | 51.7011 | 53.6147 | 44.2763 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0612 | 5006.9852 | 395.9903 |  |  |  |  | 51.6298 | 53.4985 | 44.0365 | [7 empty] | 0.1234 | 0.0303 | 0.149 | 4992.1766 | 0.1362 | 395.7218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2495 | -22.2788 | 22.8309 | 7891.5547 | 16.6387 | 472.0286 | [5 empty] | 52.0279 | 53.9538 | 44.5557 | [5 empty] | 0.0058 | -0.061 | 5006.9413 | 396.7707 |  |  |  |  | 51.9923 | 53.8689 | 44.3872 | [7 empty] | 0.1192 | -0.0028 | 0.1274 | 4995.932 | 0.1228 | 396.5756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.2367 | -22.2828 | 22.8321 | 7892.0639 | 16.5809 | 471.9871 | [5 empty] | 52.356 | 54.2942 | 44.8363 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0607 | 5006.8977 | 397.55 |  |  |  |  | 52.3468 | 54.2257 | 44.7466 | [7 empty] | 0.1183 | -0.0508 | 0.1129 | 5001.1159 | 0.1261 | 397.3935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2565 | -22.3222 | 22.8752 | 7889.0212 | 16.6084 | 472.7751 | [5 empty] | 52.6855 | 54.6359 | 45.1179 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0605 | 5006.8546 | 398.3281 |  |  |  |  | 52.6908 | 54.5686 | 45.0775 | [7 empty] | 0.1277 | -0.0873 | 0.1248 | 5004.6107 | 0.1524 | 398.1752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2772 | -22.5674 | 23.1189 | 7917.2323 | 16.7377 | 473.9369 | [5 empty] | 53.0162 | 54.979 | 45.4006 | [5 empty] | 0.0058 | -0.0603 | 5006.8118 | 399.1051 |  |  |  |  | 53.108 | 55.0886 | 45.4783 | [7 empty] | -0.0153 | -0.0482 | 0.0242 | 5006.402 | 0.0428 | 399.3525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.3227 | -22.4542 | 23.0194 | 7887.4185 | 16.7226 | 474.8129 | [5 empty] | 53.3481 | 55.3234 | 45.6844 | [5 empty] | 0.0057 | -0.06 | 5006.7693 | 399.8809 |  |  |  |  | 53.2518 | 55.3708 | 45.8222 | [7 empty] | -0.2772 | -0.0954 | 0.2851 | 5022.3067 | 0.3098 | 399.9875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2815 | -22.4795 | 23.0347 | 7890.8105 | 16.6673 | 474.7073 | [5 empty] | 53.6814 | 55.6691 | 45.9694 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0598 | 5006.7273 | 400.6556 |  |  |  |  | 53.262 | 55.3809 | 45.8194 | [7 empty] | -0.2731 | -0.0878 | 0.2802 | 5021.3287 | 0.3167 | 400.0101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.2941 | -22.532 | 23.0889 | 7890.2892 | 16.6958 | 475.4473 | [5 empty] | 54.016 | 56.0162 | 46.2554 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0596 | 5006.6856 | 401.4292 |  |  |  |  | 54.4172 | 56.2022 | 46.3775 | [7 empty] | 0.4081 | -0.0887 | 0.4034 | 4993.1287 | 0.467 | 401.8421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.3179 | -22.4425 | 23.0075 | 7864.9641 | 16.6816 | 476.2308 | [5 empty] | 54.3518 | 56.3646 | 46.5426 | [5 empty] | 0.0057 | -0.0593 | 5006.6442 | 402.2016 |  |  |  |  | 54.5894 | 56.482 | 46.3907 | [7 empty] | 0.2984 | 0.0823 | 0.3252 | 4979.7758 | 0.3088 | 402.461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.3184 | -22.4447 | 23.01 | 7854.3814 | 16.6992 | 477.0139 | [5 empty] | 54.689 | 56.7143 | 46.8308 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0591 | 5006.6032 | 402.9729 |  |  |  |  | 54.9803 | 56.8862 | 46.7673 | [7 empty] | 0.2868 | 0.0521 | 0.3024 | 4983.4606 | 0.2977 | 403.3504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.4798 | -22.5153 | 23.1167 | 7866.3662 | 16.7225 | 477.7445 | [5 empty] | 55.0274 | 57.0654 | 47.1202 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0589 | 5006.5625 | 403.743 |  |  |  |  | 55.1622 | 57.2017 | 46.7689 | [7 empty] | 0.1465 | 0.2553 | 0.3443 | 4968.1866 | 0.3045 | 404.0409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.6196 | -22.6773 | 23.3076 | 7884.1407 | 16.8364 | 479.0932 | [5 empty] | 55.3672 | 57.4179 | 47.4106 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0586 | 5006.5222 | 404.512 |  |  |  |  | 55.5928 | 57.6094 | 47.3237 | [7 empty] | 0.1482 | 0.0978 | 0.2116 | 4984.4799 | 0.1872 | 404.9283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.6398 | -22.7178 | 23.3521 | 7880.8444 | 16.8694 | 479.9124 | [5 empty] | 55.7082 | 57.7717 | 47.7022 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0584 | 5006.4823 | 405.2799 |  |  |  |  | 55.6442 | 57.7639 | 47.3348 | [7 empty] | 0.0113 | 0.1981 | 0.2566 | 4979.6993 | 0.2616 | 405.263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5472 | -22.8576 | 23.4659 | 7892.8679 | 16.9071 | 480.3728 | [5 empty] | 56.0505 | 58.1268 | 47.9949 | [5 empty] | 0.0056 | -0.0582 | 5006.4426 | 406.0466 |  |  |  |  | 56.0412 | 58.2426 | 47.7327 | [7 empty] | -0.1019 | 0.2095 | 0.2885 | 4983.1851 | 0.3404 | 406.2957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4714 | -23.0989 | 23.6829 | 7911.289 | 17.0594 | 481.6918 | [5 empty] | 56.3942 | 58.4833 | 48.2887 | [5 empty] | 0.0055 | -0.058 | 5006.4033 | 406.8123 |  |  |  |  | 56.4403 | 58.6559 | 48.1234 | [7 empty] | -0.1148 | 0.1751 | 0.2623 | 4987.29 | 0.3189 | 407.1816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4943 | -23.1486 | 23.7368 | 7909.9672 | 17.0933 | 482.4873 | [5 empty] | 56.7391 | 58.8412 | 48.5836 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0577 | 5006.3643 | 407.5768 |  |  |  |  | 56.4768 | 58.6845 | 48.1392 | [7 empty] | -0.0971 | 0.1783 | 0.2574 | 4986.2552 | 0.3074 | 407.2426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4642 | -23.1708 | 23.7517 | 7913.1477 | 17.0365 | 482.4041 | [5 empty] | 57.0854 | 59.2004 | 48.8796 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0575 | 5006.3257 | 408.3401 |  |  |  |  | 56.8434 | 59.0681 | 48.4844 | [7 empty] | -0.1105 | 0.1589 | 0.2456 | 4988.8116 | 0.2984 | 408.0596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.4863 | -23.2039 | 23.7892 | 7908.0202 | 17.0712 | 483.2608 | [5 empty] | 57.433 | 59.5609 | 49.1768 | [5 empty] | 0.0055 | -0.0573 | 5006.2874 | 409.1024 |  |  |  |  | 57.2789 | 59.4971 | 48.8374 | [7 empty] | -0.0722 | 0.154 | 0.2251 | 4987.8254 | 0.2624 | 408.9678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.5084 | -23.2363 | 23.826 | 7904.0739 | 17.0971 | 484.0272 | [5 empty] | 57.7819 | 59.9228 | 49.4751 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0571 | 5006.2493 | 409.8636 |  |  |  |  | 57.7165 | 60.1516 | 49.2005 | [7 empty] | -0.353 | 0.3125 | 0.5148 | 4983.0154 | 0.6446 | 410.3425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.4919 | -23.2902 | 23.8749 | 7902.0663 | 17.1286 | 484.7518 | [5 empty] | 58.1321 | 60.2861 | 49.7745 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0568 | 5006.2117 | 410.6236 |  |  |  |  | 57.6866 | 60.1212 | 49.1784 | [7 empty] | -0.355 | 0.3107 | 0.5148 | 4983.2681 | 0.6436 | 410.279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.5331 | -23.3005 | 23.8947 | 7894.1187 | 17.1564 | 485.6178 | [5 empty] | 58.4836 | 60.6508 | 50.075 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0566 | 5006.1743 | 411.3825 |  |  |  |  | 58.1384 | 60.5796 | 49.7117 | [7 empty] | -0.3803 | 0.2048 | 0.4659 | 4995.0321 | 0.5839 | 411.2348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5512 | -23.298 | 23.8966 | 7895.0064 | 17.0945 | 485.602 | [5 empty] | 58.8364 | 61.0168 | 50.3766 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0564 | 5006.1372 | 412.1403 |  |  |  |  | 58.5282 | 60.9672 | 50.0924 | [7 empty] | -0.3686 | 0.1603 | 0.4322 | 4999.0742 | 0.5394 | 412.0378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.7253 | -23.2586 | 23.8996 | 7879.9152 | 17.1461 | 486.9504 | [5 empty] | 59.1905 | 61.3842 | 50.6794 | [5 empty] | 0.0054 | -0.0562 | 5006.1005 | 412.897 |  |  |  |  | 58.6199 | 61.2612 | 50.1206 | [7 empty] | -0.6331 | 0.3422 | 0.7526 | 4991.2277 | 0.933 | 412.6441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8621 | -23.1973 | 23.8736 | 7868.6011 | 17.1257 | 487.6098 | [5 empty] | 59.546 | 61.7529 | 50.9833 | [5 empty] | 0.0053 | -0.056 | 5006.064 | 413.6526 |  |  |  |  | 60.1168 | 62.1492 | 51.0082 | [7 empty] | 0.407 | 0.0994 | 0.4306 | 4974.745 | 0.4261 | 414.4602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.8015 | -23.2015 | 23.8631 | 7867.8911 | 17.056 | 487.4512 | [5 empty] | 59.9028 | 62.1231 | 51.2884 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0558 | 5006.0279 | 414.4071 |  |  |  |  | 60.1015 | 62.1421 | 50.9965 | [7 empty] | 0.3945 | 0.105 | 0.421 | 4974.6714 | 0.401 | 414.4457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.8321 | -23.2432 | 23.9112 | 7864.5992 | 17.0966 | 488.3278 | [5 empty] | 60.2609 | 62.4945 | 51.5945 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0555 | 5005.992 | 415.1605 |  |  |  |  | 60.1841 | 62.4434 | 51.0248 | [7 empty] | 0.1058 | 0.2926 | 0.3623 | 4967.3976 | 0.329 | 415.057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.7416 | -23.4509 | 24.0911 | 7875.9802 | 17.2406 | 489.6328 | [5 empty] | 60.6203 | 62.8674 | 51.9018 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0553 | 5005.9564 | 415.9128 |  |  |  |  | 60.6055 | 62.8243 | 51.5445 | [7 empty] | 0.1391 | 0.1468 | 0.2424 | 4980.6188 | 0.2042 | 415.8259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.6247 | -23.591 | 24.1999 | 7887.4201 | 17.2703 | 489.9996 | [5 empty] | 60.9811 | 63.2417 | 52.2103 | [5 empty] | 0.0053 | -0.0551 | 5005.9212 | 416.664 |  |  |  |  | 60.9288 | 63.2065 | 51.5484 | [7 empty] | 0.1495 | 0.3567 | 0.4364 | 4959.5838 | 0.3874 | 416.5935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.6274 | -23.6264 | 24.2352 | 7883.2188 | 17.2974 | 490.7399 | [5 empty] | 61.3432 | 63.6173 | 52.5198 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0549 | 5005.8862 | 417.4141 |  |  |  |  | 61.4034 | 63.7134 | 51.9692 | [7 empty] | 0.1247 | 0.3563 | 0.4282 | 4960.7331 | 0.3877 | 417.6054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6611 | -23.685 | 24.3002 | 7884.6597 | 17.3302 | 491.4856 | [5 empty] | 61.7066 | 63.9943 | 52.8305 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0547 | 5005.8514 | 418.1631 |  |  |  |  | 61.7859 | 64.0821 | 52.4888 | [7 empty] | 0.1098 | 0.2113 | 0.2858 | 4975.6 | 0.2516 | 418.3371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6565 | -23.6573 | 24.2724 | 7879.2229 | 17.2667 | 491.525 | [5 empty] | 62.0714 | 64.3727 | 53.1424 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0545 | 5005.817 | 418.911 |  |  |  |  | 62.2252 | 64.5508 | 52.8903 | [7 empty] | 0.0848 | 0.2035 | 0.27 | 4977.4114 | 0.2467 | 419.2617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6947 | -23.8352 | 24.4545 | 7891.9728 | 17.4014 | 492.9049 | [5 empty] | 62.4374 | 64.7525 | 53.4554 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0543 | 5005.7829 | 419.6579 |  |  |  |  | 62.293 | 64.8075 | 52.9259 | [7 empty] | -0.1634 | 0.3532 | 0.441 | 4972.3785 | 0.5105 | 419.7658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.7152 | -23.7598 | 24.3861 | 7880.4903 | 17.3183 | 492.9158 | [5 empty] | 62.8049 | 65.1336 | 53.7695 | [5 empty] | 0.0052 | -0.0541 | 5005.749 | 420.4036 |  |  |  |  | 62.7154 | 65.2225 | 53.2795 | [7 empty] | -0.1292 | 0.34 | 0.4163 | 4972.4425 | 0.4734 | 420.5769 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.7532 | -23.8486 | 24.4816 | 7886.9933 | 17.3615 | 493.6726 | [5 empty] | 63.1736 | 65.5162 | 54.0848 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0538 | 5005.7155 | 421.1483 |  |  |  |  | 63.0674 | 65.6202 | 53.6297 | [7 empty] | -0.1863 | 0.3314 | 0.4302 | 4975.5289 | 0.5066 | 421.3502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8466 | -23.8091 | 24.4656 | 7878.3168 | 17.3406 | 494.225 | [5 empty] | 63.5437 | 65.9001 | 54.4012 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0536 | 5005.6821 | 421.8919 |  |  |  |  | 63.5062 | 66.0341 | 54.0616 | [7 empty] | -0.145 | 0.2647 | 0.3519 | 4980.4834 | 0.4136 | 422.1504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8803 | -23.8742 | 24.537 | 7880.1364 | 17.3806 | 495.0155 | [5 empty] | 63.9152 | 66.2855 | 54.7188 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0534 | 5005.6491 | 422.6344 |  |  |  |  | 63.9758 | 66.5221 | 54.4876 | [7 empty] | -0.1522 | 0.2489 | 0.3408 | 4982.3449 | 0.407 | 423.0885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -6.002 | -23.8154 | 24.5097 | 7869.5433 | 17.3558 | 495.6009 | [5 empty] | 64.288 | 66.6722 | 55.0375 | [5 empty] | 0.0051 | -0.0532 | 5005.6163 | 423.3758 |  |  |  |  | 64.3594 | 66.9261 | 54.8352 | [7 empty] | -0.1651 | 0.2402 | 0.3392 | 4983.7265 | 0.4094 | 423.8605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -6.0082 | -23.9039 | 24.5972 | 7874.5045 | 17.398 | 496.3246 | [5 empty] | 64.6621 | 67.0603 | 55.3574 | [5 empty] | 0.0051 | -0.053 | 5005.5837 | 424.1162 |  |  |  |  | 64.3637 | 66.9252 | 54.8407 | [7 empty] | -0.1585 | 0.2353 | 0.3315 | 4983.946 | 0.396 | 423.8589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.9329 | -24.0753 | 24.7455 | 7891.5935 | 17.4456 | 496.8081 | [5 empty] | 65.0376 | 67.4498 | 55.6784 | [5 empty] | 0.005 | -0.0528 | 5005.5515 | 424.8555 |  |  |  |  | 64.8483 | 67.6295 | 55.2505 | [7 empty] | -0.4251 | 0.3805 | 0.6106 | 4980.1568 | 0.7494 | 425.1952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9693 | -24.1596 | 24.8362 | 7897.9192 | 17.4818 | 497.5058 | [5 empty] | 65.4144 | 67.8408 | 56.0006 | [5 empty] | 0.005 | -0.0526 | 5005.5195 | 425.5937 |  |  |  |  | 64.8788 | 67.6607 | 55.2769 | [7 empty] | -0.4243 | 0.3799 | 0.6094 | 4980.193 | 0.748 | 425.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8742 | -24.4108 | 25.0579 | 7917.2676 | 17.6281 | 498.6856 | [5 empty] | 65.7926 | 68.2331 | 56.3239 | [5 empty] | 0.005 | -0.0524 | 5005.4877 | 426.3308 |  |  |  |  | 66.1681 | 68.4585 | 56.0515 | [7 empty] | 0.379 | 0.198 | 0.4501 | 4967.5537 | 0.3968 | 426.7526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8951 | -24.3458 | 24.9998 | 7897.2802 | 17.6267 | 499.4458 | [5 empty] | 66.1722 | 68.6268 | 56.6484 | [5 empty] | 0.005 | -0.0522 | 5005.4562 | 427.0669 |  |  |  |  | 66.2857 | 68.7997 | 56.1028 | [7 empty] | 0.1019 | 0.3827 | 0.4456 | 4960.4838 | 0.4104 | 427.389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8884 | -24.4451 | 25.0949 | 7904.6604 | 17.6611 | 500.0564 | [5 empty] | 66.5531 | 69.022 | 56.9741 | [5 empty] | 0.005 | -0.052 | 5005.425 | 427.802 |  |  |  |  | 66.7357 | 69.2631 | 56.6688 | [7 empty] | 0.0584 | 0.2675 | 0.324 | 4973.0854 | 0.3092 | 428.2487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.9108 | -24.4023 | 25.0588 | 7896.5563 | 17.6044 | 500.2323 | [5 empty] | 66.9353 | 69.4185 | 57.3009 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0518 | 5005.394 | 428.5359 |  |  |  |  | 67.2113 | 69.733 | 57.0989 | [7 empty] | 0.0826 | 0.2358 | 0.2979 | 4975.2631 | 0.2792 | 429.1155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.931 | -24.3628 | 25.0254 | 7883.0326 | 17.594 | 500.8351 | [5 empty] | 67.3189 | 69.8164 | 57.6288 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0516 | 5005.3632 | 429.2688 |  |  |  |  | 67.1722 | 69.6791 | 57.072 | [7 empty] | 0.0986 | 0.2225 | 0.2896 | 4975.917 | 0.2571 | 429.0163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9753 | -24.5876 | 25.2545 | 7905.2474 | 17.7278 | 502.0556 | [5 empty] | 67.7039 | 70.2158 | 57.958 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0514 | 5005.3327 | 430.0007 |  |  |  |  | 67.547 | 70.1135 | 57.0873 | [7 empty] | 0.1183 | 0.4401 | 0.5044 | 4954.8605 | 0.4598 | 429.8136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9952 | -24.6524 | 25.3223 | 7907.0108 | 17.761 | 502.7714 | [5 empty] | 68.0902 | 70.6166 | 58.2883 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0512 | 5005.3024 | 430.7315 |  |  |  |  | 68.0436 | 70.6024 | 57.6979 | [7 empty] | 0.1037 | 0.3069 | 0.3715 | 4967.9742 | 0.3331 | 430.7056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -6.0131 | -24.8933 | 25.5608 | 7941.2192 | 17.8161 | 503.1999 | [5 empty] | 68.4779 | 71.0188 | 58.6197 | [5 empty] | 0.0049 | -0.051 | 5005.2723 | 431.4612 |  |  |  |  | 68.4657 | 71.0341 | 58.1231 | [7 empty] | 0.0946 | 0.2627 | 0.3263 | 4972.5214 | 0.2915 | 431.489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -6.0245 | -24.8106 | 25.4833 | 7927.1454 | 17.7387 | 503.2911 | [5 empty] | 68.867 | 71.4224 | 58.9524 | [5 empty] | 0.0049 | -0.0508 | 5005.2425 | 432.1899 |  |  |  |  | 68.887 | 71.4867 | 58.5127 | [7 empty] | 0.0666 | 0.2549 | 0.3119 | 4974.361 | 0.2875 | 432.3058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -6.0457 | -24.8757 | 25.5518 | 7929.1703 | 17.77 | 503.9927 | [5 empty] | 69.2574 | 71.8274 | 59.2862 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0506 | 5005.213 | 432.9176 |  |  |  |  | 69.361 | 71.9689 | 58.9617 | [7 empty] | 0.0674 | 0.2211 | 0.2788 | 4977.5515 | 0.2561 | 433.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1898 | -24.8464 | 25.5581 | 7923.2001 | 17.7633 | 504.6773 | [5 empty] | 69.6492 | 72.2338 | 59.6211 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0504 | 5005.1836 | 433.6442 |  |  |  |  | 69.4537 | 72.2728 | 58.9846 | [7 empty] | -0.1853 | 0.3974 | 0.4865 | 4970.4797 | 0.5558 | 433.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3525 | -24.8201 | 25.5726 | 7908.7518 | 17.8355 | 506.0902 | [5 empty] | 70.0424 | 72.6417 | 59.9573 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0502 | 5005.1545 | 434.3697 |  |  |  |  | 69.8849 | 72.5844 | 59.3777 | [7 empty] | -0.017 | 0.2886 | 0.3396 | 4974.4653 | 0.3475 | 434.268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.374 | -24.8624 | 25.6191 | 7905.3676 | 17.8737 | 506.9187 | [5 empty] | 70.4369 | 73.051 | 60.2946 | [5 empty] | 0.0048 | -0.05 | 5005.1256 | 435.0943 |  |  |  |  | 70.1144 | 73.107 | 59.8893 | [7 empty] | -0.461 | 0.2939 | 0.579 | 4990.1871 | 0.7062 | 435.1932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.252 | -25.0076 | 25.7301 | 7915.1684 | 17.9119 | 507.3908 | [5 empty] | 70.8328 | 73.4617 | 60.6331 | [5 empty] | 0.0048 | -0.0499 | 5005.0969 | 435.8178 |  |  |  |  | 71.1613 | 73.831 | 60.4991 | [7 empty] | 0.074 | 0.2155 | 0.2743 | 4978.0948 | 0.2616 | 436.4652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2837 | -25.0388 | 25.7683 | 7911.7088 | 17.9367 | 508.1361 | [5 empty] | 71.2301 | 73.8739 | 60.9727 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0497 | 5005.0685 | 436.5402 |  |  |  |  | 71.1615 | 73.8226 | 60.4979 | [7 empty] | 0.0851 | 0.2105 | 0.2723 | 4978.1476 | 0.2407 | 436.4506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.2055 | -25.1896 | 25.8958 | 7923.8186 | 17.9814 | 508.6812 | [5 empty] | 71.6288 | 74.2874 | 61.3136 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0495 | 5005.0402 | 437.2616 |  |  |  |  | 71.6619 | 74.5638 | 60.9238 | [7 empty] | -0.1955 | 0.3608 | 0.4565 | 4974.6081 | 0.531 | 437.7418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.2084 | -25.2408 | 25.9464 | 7922.3776 | 18.0093 | 509.3898 | [5 empty] | 72.0289 | 74.7025 | 61.6556 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0493 | 5005.0122 | 437.982 |  |  |  |  | 71.6605 | 74.5805 | 60.9196 | [7 empty] | -0.2177 | 0.3748 | 0.4789 | 4974.1291 | 0.5568 | 437.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.1982 | -25.2674 | 25.97 | 7920.7049 | 17.9958 | 509.7771 | [5 empty] | 72.4303 | 75.1189 | 61.9988 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0491 | 5004.9844 | 438.7014 |  |  |  |  | 72.7672 | 75.3115 | 61.5426 | [7 empty] | 0.3888 | 0.2821 | 0.5072 | 4960.9835 | 0.4251 | 439.0329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.2318 | -25.31 | 26.0195 | 7918.0655 | 18.0309 | 510.5987 | [5 empty] | 72.8331 | 75.5368 | 62.3432 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0489 | 5004.9568 | 439.4197 |  |  |  |  | 72.8661 | 75.6462 | 61.6013 | [7 empty] | 0.1035 | 0.4525 | 0.511 | 4955.8298 | 0.4672 | 439.6072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.2222 | -25.3613 | 26.0672 | 7920.6125 | 18.0218 | 510.966 | [5 empty] | 73.2373 | 75.9561 | 62.6888 | [5 empty] | 0.0047 | -0.0487 | 5004.9294 | 440.137 |  |  |  |  | 73.3159 | 76.1116 | 61.9947 | [7 empty] | 0.1025 | 0.445 | 0.5033 | 4956.6621 | 0.4605 | 440.4022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.2089 | -25.3813 | 26.0837 | 7913.9283 | 18.0357 | 511.6305 | [5 empty] | 73.6429 | 76.3768 | 63.0355 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0485 | 5004.9022 | 440.8533 |  |  |  |  | 73.7833 | 76.6178 | 62.4234 | [7 empty] | 0.0684 | 0.4407 | 0.4934 | 4958.3903 | 0.4652 | 441.2619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.4212 | -25.418 | 26.1708 | 7920.9288 | 18.0525 | 512.4089 | [5 empty] | 74.0499 | 76.799 | 63.3835 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0483 | 5004.8753 | 441.5685 |  |  |  |  | 74.2907 | 77.1661 | 62.8855 | [7 empty] | 0.0339 | 0.4372 | 0.4864 | 4960.054 | 0.476 | 442.1876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.4325 | -25.4795 | 26.2333 | 7920.6608 | 18.0878 | 513.1809 | [5 empty] | 74.4583 | 77.2227 | 63.7326 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0482 | 5004.8485 | 442.2828 |  |  |  |  | 74.2798 | 77.1437 | 62.8831 | [7 empty] | 0.0459 | 0.4259 | 0.4759 | 4960.6365 | 0.4533 | 442.1499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.4331 | -25.438 | 26.1934 | 7914.8611 | 18.005 | 513.1311 | [5 empty] | 74.868 | 77.6478 | 64.083 | [5 empty] | 0.0046 | -0.048 | 5004.822 | 442.996 |  |  |  |  | 74.7613 | 77.6038 | 63.3514 | [7 empty] | 0.0804 | 0.3657 | 0.4206 | 4964.9141 | 0.3854 | 442.9224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5856 | -25.5781 | 26.3672 | 7925.9556 | 18.1235 | 514.5483 | [5 empty] | 75.2792 | 78.0743 | 64.4345 | [5 empty] | 0.0046 | -0.0478 | 5004.7955 | 443.7082 |  |  |  |  | 75.1208 | 78.0916 | 63.8085 | [7 empty] | -0.0983 | 0.354 | 0.4148 | 4972.338 | 0.4491 | 443.737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4533 | -25.5942 | 26.3502 | 7915.3372 | 18.1152 | 514.9726 | [5 empty] | 75.6917 | 78.5023 | 64.7872 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0476 | 5004.7694 | 444.4194 |  |  |  |  | 75.5555 | 78.548 | 64.2131 | [7 empty] | -0.1128 | 0.3377 | 0.4027 | 4974.3803 | 0.4424 | 444.4952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.4678 | -25.6001 | 26.3596 | 7917.4113 | 18.0472 | 514.9466 | [5 empty] | 76.1057 | 78.9317 | 65.1411 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0474 | 5004.7435 | 445.1296 |  |  |  |  | 75.8684 | 78.9381 | 64.6563 | [7 empty] | -0.2357 | 0.2792 | 0.4055 | 4983.9576 | 0.4819 | 445.1402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.5016 | -25.6666 | 26.4326 | 7919.7389 | 18.0758 | 515.6749 | [5 empty] | 76.521 | 79.3626 | 65.4962 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0472 | 5004.7177 | 445.8388 |  |  |  |  | 76.3364 | 79.4262 | 65.0789 | [7 empty] | -0.2436 | 0.2672 | 0.4005 | 4985.3452 | 0.4782 | 445.9433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.4006 | -25.724 | 26.4637 | 7907.1043 | 18.1568 | 516.8511 | [5 empty] | 76.9378 | 79.7949 | 65.8525 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0471 | 5004.6921 | 446.547 |  |  |  |  | 76.3909 | 79.6001 | 65.1017 | [7 empty] | -0.3807 | 0.357 | 0.5583 | 4982.1664 | 0.6716 | 446.2283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5728 | -25.7938 | 26.5737 | 7918.0333 | 18.1731 | 517.5412 | [5 empty] | 77.3559 | 80.2287 | 66.21 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0469 | 5004.6667 | 447.2541 |  |  |  |  | 77.3592 | 80.4826 | 66.2351 | [7 empty] | -0.3044 | 0.1029 | 0.3433 | 5002.1248 | 0.4155 | 447.6665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.5628 | -25.8965 | 26.671 | 7924.1336 | 18.2079 | 518.2218 | [5 empty] | 77.7755 | 80.6639 | 66.5687 | [5 empty] | 0.0045 | -0.0467 | 5004.6415 | 447.9603 |  |  |  |  | 77.4713 | 80.8123 | 66.2871 | [7 empty] | -0.5514 | 0.2655 | 0.6375 | 4996.3045 | 0.7631 | 448.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.7232 | -25.9469 | 26.7599 | 7933.553 | 18.2016 | 518.7505 | [5 empty] | 78.1965 | 81.1006 | 66.9286 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0465 | 5004.6166 | 448.6655 |  |  |  |  | 77.9757 | 81.3286 | 66.7649 | [7 empty] | -0.5522 | 0.2339 | 0.6233 | 4999.1357 | 0.7438 | 449.0323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.7095 | -26.0552 | 26.8614 | 7939.1489 | 18.2456 | 519.512 | [5 empty] | 78.6188 | 81.5388 | 67.2897 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0464 | 5004.5917 | 449.3697 |  |  |  |  | 77.9422 | 81.3017 | 66.734 | [7 empty] | -0.5612 | 0.2402 | 0.6341 | 4998.8863 | 0.7566 | 448.989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.6291 | -26.0414 | 26.8283 | 7926.1327 | 18.2279 | 519.9875 | [5 empty] | 79.0426 | 81.9784 | 67.6521 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0462 | 5004.567 | 450.0728 |  |  |  |  | 79.7793 | 82.3949 | 67.8618 | [7 empty] | 0.5205 | -0.0339 | 0.5162 | 4985.6577 | 0.5549 | 450.7359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6721 | -26.1162 | 26.9115 | 7929.9094 | 18.256 | 520.7287 | [5 empty] | 79.4678 | 82.4195 | 68.0156 | [5 empty] | 0.0044 | -0.046 | 5004.5426 | 450.775 |  |  |  |  | 79.7987 | 82.4084 | 67.8649 | [7 empty] | 0.5316 | -0.0306 | 0.5274 | 4984.9866 | 0.5572 | 450.7573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.5436 | -26.1121 | 26.8762 | 7916.2412 | 18.2401 | 521.1749 | [5 empty] | 79.8944 | 82.8621 | 68.3803 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0458 | 5004.5183 | 451.4762 |  |  |  |  | 79.8921 | 82.7614 | 67.903 | [7 empty] | 0.235 | 0.1562 | 0.3066 | 4978.8858 | 0.254 | 451.317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.5465 | -26.1563 | 26.9199 | 7922.719 | 18.1879 | 521.2082 | [5 empty] | 80.3225 | 83.3061 | 68.7463 | [5 empty] | 0.0044 | -0.0457 | 5004.4942 | 452.1764 |  |  |  |  | 80.4023 | 83.2617 | 68.3682 | [7 empty] | 0.2618 | 0.1212 | 0.3067 | 4981.0771 | 0.2636 | 452.1066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.5543 | -26.2389 | 27.0021 | 7925.6903 | 18.2194 | 521.9541 | [5 empty] | 80.7519 | 83.7516 | 69.1134 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0455 | 5004.4703 | 452.8757 |  |  |  |  | 80.8558 | 83.7519 | 68.8005 | [7 empty] | 0.2269 | 0.1087 | 0.2707 | 4983.4072 | 0.2301 | 452.8761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.7014 | -26.1299 | 26.9327 | 7909.2524 | 18.1698 | 522.5297 | [5 empty] | 81.1828 | 84.1986 | 69.4818 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0453 | 5004.4465 | 453.5739 |  |  |  |  | 81.3172 | 84.2936 | 68.8774 | [7 empty] | 0.2269 | 0.3234 | 0.4307 | 4964.895 | 0.3506 | 453.7219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.7001 | -26.2205 | 27.0203 | 7914.5017 | 18.1913 | 523.1593 | [5 empty] | 81.6151 | 84.647 | 69.8514 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0451 | 5004.423 | 454.2712 |  |  |  |  | 81.8213 | 84.826 | 69.3316 | [7 empty] | 0.2095 | 0.3156 | 0.415 | 4966.2592 | 0.3409 | 454.5486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.8978 | -26.1158 | 26.9691 | 7899.6877 | 18.1542 | 523.8745 | [5 empty] | 82.0488 | 85.0969 | 70.2222 | [5 empty] | 0.0043 | -0.045 | 5004.3996 | 454.9675 |  |  |  |  | 82.1581 | 85.2996 | 69.7811 | [7 empty] | 0.025 | 0.3041 | 0.3497 | 4973.5667 | 0.3364 | 455.28 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.826 | -26.4327 | 27.2575 | 7918.4867 | 18.37 | 525.7575 | [5 empty] | 82.4839 | 85.5483 | 70.5942 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0448 | 5004.3763 | 455.6628 |  |  |  |  | 82.1999 | 85.458 | 69.7887 | [7 empty] | -0.1033 | 0.3914 | 0.4493 | 4970.4281 | 0.4799 | 455.5238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.6978 | -26.5921 | 27.3804 | 7929.6456 | 18.398 | 526.2075 | [5 empty] | 82.9205 | 86.0012 | 70.9674 | [5 empty] | 0.0043 | -0.0446 | 5004.3533 | 456.3571 |  |  |  |  | 83.0124 | 86.2713 | 70.7353 | [7 empty] | -0.127 | 0.2336 | 0.3077 | 4984.8502 | 0.3542 | 456.7696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.7334 | -26.573 | 27.3708 | 7928.2488 | 18.3239 | 526.2382 | [5 empty] | 83.3584 | 86.4556 | 71.3419 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0444 | 5004.3304 | 457.0504 |  |  |  |  | 83.475 | 86.7539 | 71.1735 | [7 empty] | -0.1396 | 0.2114 | 0.2936 | 4987.2162 | 0.345 | 457.5039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.7457 | -26.6277 | 27.427 | 7928.4608 | 18.3338 | 526.8846 | [5 empty] | 83.7979 | 86.9114 | 71.7176 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0443 | 5004.3077 | 457.7428 |  |  |  |  | 83.9206 | 87.2865 | 71.2227 | [7 empty] | -0.144 | 0.4342 | 0.5009 | 4968.4405 | 0.5494 | 458.3101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7604 | -26.6762 | 27.4777 | 7930.8225 | 18.3194 | 527.3093 | [5 empty] | 84.2387 | 87.3687 | 72.0945 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0441 | 5004.2851 | 458.4342 |  |  |  |  | 84.1166 | 87.674 | 71.7173 | [7 empty] | -0.4322 | 0.3704 | 0.6019 | 4983.5386 | 0.7191 | 458.894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.7798 | -26.7399 | 27.5444 | 7931.9559 | 18.3365 | 528.0137 | [5 empty] | 84.681 | 87.8276 | 72.4726 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0439 | 5004.2628 | 459.1247 |  |  |  |  | 84.5929 | 88.1786 | 72.163 | [7 empty] | -0.4519 | 0.355 | 0.606 | 4985.5431 | 0.7256 | 459.6508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7891 | -26.7903 | 27.5957 | 7934.9677 | 18.3178 | 528.3892 | [5 empty] | 85.1247 | 88.2879 | 72.852 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0438 | 5004.2405 | 459.8142 |  |  |  |  | 85.1323 | 88.6967 | 72.6537 | [7 empty] | -0.4096 | 0.3126 | 0.546 | 4987.7695 | 0.6572 | 460.4239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.8441 | -26.8242 | 27.6424 | 7932.9493 | 18.3278 | 529.1344 | [5 empty] | 85.5698 | 88.7497 | 73.2325 | [5 empty] | 0.0042 | -0.0436 | 5004.2184 | 460.5027 |  |  |  |  | 85.1472 | 88.7019 | 72.6712 | [7 empty] | -0.3988 | 0.3036 | 0.532 | 4988.1664 | 0.6342 | 460.4316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9609 | -26.9082 | 27.753 | 7943.5607 | 18.3351 | 529.7432 | [5 empty] | 86.0164 | 89.2129 | 73.6144 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0434 | 5004.1965 | 461.1903 |  |  |  |  | 86.7177 | 89.7353 | 73.5962 | [7 empty] | 0.3792 | 0.1606 | 0.427 | 4974.5171 | 0.3905 | 461.9617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -7.0034 | -26.9175 | 27.7729 | 7937.6344 | 18.335 | 530.4526 | [5 empty] | 86.4645 | 89.6777 | 73.9974 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0433 | 5004.1747 | 461.8769 |  |  |  |  | 86.6908 | 89.7197 | 73.5686 | [7 empty] | 0.3663 | 0.1706 | 0.4206 | 4974.1042 | 0.3625 | 461.9387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1773 | -26.9645 | 27.8627 | 7944.9986 | 18.3335 | 531.1109 | [5 empty] | 86.9139 | 90.144 | 74.3817 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0431 | 5004.1531 | 462.5625 |  |  |  |  | 87.2598 | 90.264 | 74.3181 | [7 empty] | 0.3574 | 0.0024 | 0.3562 | 4988.602 | 0.3618 | 462.7384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.1837 | -26.9676 | 27.8675 | 7945.8253 | 18.2645 | 531.1092 | [5 empty] | 87.3648 | 90.6118 | 74.7672 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0429 | 5004.1316 | 463.2472 |  |  |  |  | 87.6697 | 90.7523 | 74.3548 | [7 empty] | 0.3561 | 0.2069 | 0.4317 | 4971.5384 | 0.3625 | 463.4523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1821 | -26.993 | 27.8918 | 7940.1061 | 18.2697 | 531.8076 | [5 empty] | 87.8172 | 91.081 | 75.1539 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0428 | 5004.1104 | 463.9309 |  |  |  |  | 88.2236 | 91.4501 | 74.854 | [7 empty] | 0.2097 | 0.267 | 0.3718 | 4971.4308 | 0.309 | 464.4665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.061 | -27.115 | 27.9791 | 7946.2895 | 18.2812 | 532.2228 | [5 empty] | 88.271 | 91.5518 | 75.5419 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0426 | 5004.0893 | 464.6137 |  |  |  |  | 88.2931 | 91.7697 | 74.8497 | [7 empty] | -0.0554 | 0.4495 | 0.4957 | 4964.9912 | 0.504 | 464.9287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.1019 | -27.1348 | 28.0087 | 7941.1528 | 18.288 | 532.9822 | [5 empty] | 88.7263 | 92.0241 | 75.9311 | [5 empty] | 0.0041 | -0.0425 | 5004.0683 | 465.2956 |  |  |  |  | 88.8473 | 92.1965 | 75.6232 | [7 empty] | 0.0439 | 0.2017 | 0.2474 | 4982.3791 | 0.2276 | 465.5438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9758 | -27.2658 | 28.104 | 7938.1943 | 18.3741 | 534.1535 | [5 empty] | 89.183 | 92.4979 | 76.3216 | [5 empty] | 0.004 | -0.0423 | 5004.0474 | 465.9764 |  |  |  |  | 88.9742 | 92.5851 | 75.6616 | [7 empty] | -0.2289 | 0.3924 | 0.4932 | 4975.5048 | 0.5593 | 466.1015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -7.0127 | -27.3751 | 28.2192 | 7951.1159 | 18.3706 | 534.5396 | [5 empty] | 89.6411 | 92.9731 | 76.7133 | [5 empty] | 0.004 | -0.0421 | 5004.0267 | 466.6564 |  |  |  |  | 89.484 | 93.1408 | 76.1573 | [7 empty] | -0.2715 | 0.3759 | 0.5006 | 4978.3179 | 0.5785 | 466.8955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -7.0199 | -27.3756 | 28.2217 | 7952.2071 | 18.2975 | 534.4929 | [5 empty] | 90.1007 | 93.4499 | 77.1063 | [5 empty] | 0.004 | -0.042 | 5004.0061 | 467.3354 |  |  |  |  | 90.0352 | 93.677 | 76.6727 | [7 empty] | -0.2408 | 0.3305 | 0.4457 | 4981.1213 | 0.5167 | 467.6577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -7.038 | -27.3789 | 28.2295 | 7943.6361 | 18.2987 | 535.2355 | [5 empty] | 90.5618 | 93.9282 | 77.5004 | [5 empty] | 0.004 | -0.0418 | 5003.9857 | 468.0135 |  |  |  |  | 90.544 | 94.2138 | 77.149 | [7 empty] | -0.2592 | 0.3133 | 0.442 | 4983.1756 | 0.5182 | 468.4168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0916 | -27.5018 | 28.3621 | 7950.3937 | 18.3608 | 536.2899 | [5 empty] | 91.0243 | 94.4081 | 77.8959 | [5 empty] | 0.004 | -0.0417 | 5003.9654 | 468.6906 |  |  |  |  | 90.5787 | 94.2268 | 77.1607 | [7 empty] | -0.2296 | 0.309 | 0.4214 | 4982.575 | 0.4882 | 468.4352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.2146 | -27.5506 | 28.4405 | 7955.5941 | 18.3581 | 536.9152 | [5 empty] | 91.4883 | 94.8894 | 78.2926 | [5 empty] | 0.004 | -0.0415 | 5003.9453 | 469.3668 |  |  |  |  | 92.2287 | 95.294 | 78.1832 | [7 empty] | 0.5689 | 0.1266 | 0.5894 | 4971.8813 | 0.5605 | 469.9329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.2321 | -27.5753 | 28.4689 | 7951.0979 | 18.3585 | 537.5858 | [5 empty] | 91.9538 | 95.3722 | 78.6905 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0413 | 5003.9254 | 470.0421 |  |  |  |  | 92.3421 | 95.6747 | 78.206 | [7 empty] | 0.2946 | 0.3196 | 0.4634 | 4965.0018 | 0.3734 | 470.4634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3691 | -27.6183 | 28.5457 | 7956.5138 | 18.3511 | 538.1834 | [5 empty] | 92.4207 | 95.8566 | 79.0897 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0412 | 5003.9055 | 470.7164 |  |  |  |  | 92.452 | 95.9786 | 78.6451 | [7 empty] | 0.0092 | 0.2535 | 0.2947 | 4979.59 | 0.2833 | 470.8857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.4048 | -27.6543 | 28.5899 | 7953.9844 | 18.3581 | 538.902 | [5 empty] | 92.889 | 96.3425 | 79.4901 | [5 empty] | 0.0039 | -0.041 | 5003.8858 | 471.3898 |  |  |  |  | 92.9741 | 96.5538 | 79.1948 | [7 empty] | -0.0504 | 0.2195 | 0.2661 | 4984.3217 | 0.2814 | 471.6818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3969 | -27.6579 | 28.5914 | 7954.9794 | 18.2859 | 538.8357 | [5 empty] | 93.3589 | 96.8299 | 79.8918 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0409 | 5003.8663 | 472.0622 |  |  |  |  | 93.1018 | 96.9525 | 79.234 | [7 empty] | -0.3262 | 0.4107 | 0.5593 | 4977.6344 | 0.6468 | 472.231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3906 | -27.6867 | 28.6178 | 7951.1454 | 18.2799 | 539.4111 | [5 empty] | 93.8302 | 97.3188 | 80.2948 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0407 | 5003.8468 | 472.7338 |  |  |  |  | 94.3074 | 97.6358 | 79.7664 | [7 empty] | 0.4019 | 0.3319 | 0.5453 | 4960.9126 | 0.4422 | 473.1676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3943 | -27.7245 | 28.6554 | 7948.3311 | 18.2815 | 540.0466 | [5 empty] | 94.303 | 97.8093 | 80.699 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0406 | 5003.8275 | 473.4044 |  |  |  |  | 94.4503 | 98.057 | 79.837 | [7 empty] | 0.1155 | 0.5163 | 0.568 | 4955.2384 | 0.5045 | 473.7421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.4174 | -27.7831 | 28.7182 | 7950.6424 | 18.2806 | 540.6001 | [5 empty] | 94.7772 | 98.3012 | 81.1044 | [5 empty] | 0.0039 | -0.0404 | 5003.8083 | 474.0741 |  |  |  |  | 94.8887 | 98.3799 | 80.3616 | [7 empty] | 0.2259 | 0.3627 | 0.4602 | 4964.145 | 0.3701 | 474.1809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.4356 | -27.8385 | 28.7766 | 7951.0256 | 18.2872 | 541.2436 | [5 empty] | 95.2529 | 98.7947 | 81.5111 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0403 | 5003.7893 | 474.7429 |  |  |  |  | 95.4399 | 98.9716 | 80.8631 | [7 empty] | 0.1971 | 0.3578 | 0.4424 | 4965.5496 | 0.3613 | 474.9818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4824 | -27.9691 | 28.9149 | 7956.6942 | 18.3614 | 542.4141 | [5 empty] | 95.7301 | 99.2898 | 81.9191 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0401 | 5003.7704 | 475.4107 |  |  |  |  | 95.9611 | 99.5331 | 81.3817 | [7 empty] | 0.1583 | 0.3319 | 0.4028 | 4968.9287 | 0.3363 | 475.7379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.5069 | -28.0196 | 28.9702 | 7957.3328 | 18.3617 | 543.0064 | [5 empty] | 96.2088 | 99.7863 | 82.3283 | [5 empty] | 0.0038 | -0.04 | 5003.7517 | 476.0777 |  |  |  |  | 96.4924 | 100.0858 | 81.9262 | [7 empty] | 0.1367 | 0.2865 | 0.3525 | 4973.3171 | 0.2983 | 476.4785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.5278 | -28.077 | 29.0312 | 7959.2307 | 18.361 | 543.5644 | [5 empty] | 96.6889 | 100.2844 | 82.7389 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0398 | 5003.733 | 476.7437 |  |  |  |  | 96.8585 | 100.5989 | 82.4209 | [7 empty] | -0.0455 | 0.2712 | 0.3149 | 4980.3265 | 0.3279 | 477.1627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.5555 | -28.1269 | 29.0867 | 7960.249 | 18.3588 | 544.1316 | [5 empty] | 97.1706 | 100.7841 | 83.1506 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0396 | 5003.7145 | 477.4088 |  |  |  |  | 96.9832 | 100.9983 | 82.4629 | [7 empty] | -0.3204 | 0.4576 | 0.5936 | 4974.1278 | 0.6777 | 477.6931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.584 | -28.1812 | 29.1467 | 7961.8 | 18.3589 | 544.7094 | [5 empty] | 97.6537 | 101.2852 | 83.5637 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0395 | 5003.6961 | 478.0731 |  |  |  |  | 97.5631 | 101.5776 | 83.1134 | [7 empty] | -0.3286 | 0.3664 | 0.5246 | 4981.7025 | 0.6113 | 478.4592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5728 | -28.197 | 29.1592 | 7963.6183 | 18.2977 | 544.7007 | [5 empty] | 98.1383 | 101.7879 | 83.978 | [5 empty] | 0.0038 | -0.0393 | 5003.6778 | 478.7364 |  |  |  |  | 97.9739 | 102.0846 | 83.6771 | [7 empty] | -0.4587 | 0.3058 | 0.577 | 4990.6251 | 0.6797 | 479.1264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5908 | -28.2495 | 29.2147 | 7963.9849 | 18.3006 | 545.3063 | [5 empty] | 98.6243 | 102.2922 | 84.3935 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0392 | 5003.6597 | 479.3987 |  |  |  |  | 98.4696 | 102.6849 | 84.1536 | [7 empty] | -0.5596 | 0.3276 | 0.6722 | 4992.0685 | 0.789 | 479.9126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.6379 | -28.3656 | 29.3392 | 7966.7456 | 18.3745 | 546.5246 | [5 empty] | 99.1119 | 102.798 | 84.8104 | [5 empty] | 0.0037 | -0.039 | 5003.6416 | 480.0602 |  |  |  |  | 99.041 | 103.2721 | 84.7253 | [7 empty] | -0.5695 | 0.2824 | 0.6572 | 4995.9771 | 0.7702 | 480.6777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.6571 | -28.4216 | 29.3984 | 7968.6914 | 18.3712 | 547.0507 | [5 empty] | 99.6009 | 103.3053 | 85.2285 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0389 | 5003.6237 | 480.7208 |  |  |  |  | 99.5015 | 103.5948 | 85.2088 | [7 empty] | -0.4239 | 0.1503 | 0.4676 | 5001.9245 | 0.5437 | 481.0965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6868 | -28.4778 | 29.4605 | 7970.5487 | 18.372 | 547.6256 | [5 empty] | 100.0915 | 103.8142 | 85.6479 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0388 | 5003.606 | 481.3805 |  |  |  |  | 100.0444 | 104.1773 | 85.7499 | [7 empty] | -0.4589 | 0.1229 | 0.49 | 5005.176 | 0.5638 | 481.8494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.7131 | -28.5338 | 29.5216 | 7972.0657 | 18.3738 | 548.2101 | [5 empty] | 100.5835 | 104.3246 | 86.0685 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0386 | 5003.5883 | 482.0393 |  |  |  |  | 100.5302 | 104.5566 | 86.2717 | [7 empty] | -0.3494 | 0.0008 | 0.3553 | 5011.4443 | 0.3884 | 482.3377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.7491 | -28.452 | 29.4523 | 7954.1403 | 18.3389 | 548.8162 | [5 empty] | 101.077 | 104.8366 | 86.4905 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0385 | 5003.5708 | 482.6972 |  |  |  |  | 102.1196 | 105.599 | 86.8356 | [7 empty] | 0.4501 | 0.0497 | 0.455 | 4982.8435 | 0.468 | 483.6716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7825 | -28.5014 | 29.5088 | 7955.4404 | 18.3363 | 549.3729 | [5 empty] | 101.5721 | 105.3501 | 86.9137 | [5 empty] | 0.0037 | -0.0383 | 5003.5534 | 483.3542 |  |  |  |  | 102.143 | 105.6062 | 86.8595 | [7 empty] | 0.4671 | 0.0382 | 0.4697 | 4983.2174 | 0.463 | 483.6808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7915 | -28.4118 | 29.4249 | 7935.0161 | 18.3021 | 549.9944 | [5 empty] | 102.0686 | 105.8652 | 87.3382 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0382 | 5003.5361 | 484.0103 |  |  |  |  | 102.4077 | 106.0367 | 86.8496 | [7 empty] | 0.3532 | 0.2397 | 0.4465 | 4971.0076 | 0.3633 | 484.2282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.811 | -28.4646 | 29.4811 | 7936.0193 | 18.3019 | 550.5576 | [5 empty] | 102.5666 | 106.3818 | 87.764 | [5 empty] | 0.0036 | -0.038 | 5003.5189 | 484.6655 |  |  |  |  | 102.5359 | 106.4349 | 86.9226 | [7 empty] | 0.0847 | 0.4044 | 0.4498 | 4966.4712 | 0.3972 | 484.7327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.8358 | -28.5184 | 29.5398 | 7937.0007 | 18.3048 | 551.1532 | [5 empty] | 103.0661 | 106.9 | 88.191 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0379 | 5003.5018 | 485.3199 |  |  |  |  | 103.1494 | 107.0417 | 87.517 | [7 empty] | 0.1007 | 0.3529 | 0.4027 | 4970.0575 | 0.3481 | 485.4983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.8562 | -28.5605 | 29.5859 | 7936.7543 | 18.3003 | 551.6987 | [5 empty] | 103.5671 | 107.4197 | 88.6194 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0377 | 5003.4849 | 485.9733 |  |  |  |  | 103.5451 | 107.5666 | 88.0248 | [7 empty] | -0.0527 | 0.3334 | 0.3754 | 4976.3093 | 0.3797 | 486.1574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.886 | -28.6219 | 29.6531 | 7938.3354 | 18.3098 | 552.346 | [5 empty] | 104.0696 | 107.9411 | 89.049 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0376 | 5003.4681 | 486.6259 |  |  |  |  | 104.1151 | 108.1365 | 88.5678 | [7 empty] | -0.042 | 0.2939 | 0.3347 | 4979.0959 | 0.3381 | 486.8698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.9095 | -28.6678 | 29.7038 | 7939.0124 | 18.3048 | 552.8732 | [5 empty] | 104.5737 | 108.4639 | 89.4799 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0374 | 5003.4513 | 487.2776 |  |  |  |  | 104.5089 | 108.6433 | 89.1072 | [7 empty] | -0.1843 | 0.2499 | 0.3434 | 4986.8686 | 0.3923 | 487.5005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.8214 | -28.8198 | 29.8272 | 7950.1886 | 18.3264 | 553.3072 | [5 empty] | 105.0792 | 108.9884 | 89.9122 | [5 empty] | 0.0036 | -0.0373 | 5003.4347 | 487.9284 |  |  |  |  | 105.0824 | 109.1919 | 89.7057 | [7 empty] | -0.1585 | 0.1722 | 0.2648 | 4992.127 | 0.3083 | 488.1802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.8194 | -28.8143 | 29.8215 | 7949.3774 | 18.2626 | 553.3028 | [5 empty] | 105.5862 | 109.5143 | 90.3456 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0372 | 5003.4182 | 488.5783 |  |  |  |  | 105.5008 | 109.7683 | 90.2653 | [7 empty] | -0.3444 | 0.1532 | 0.3966 | 4999.2512 | 0.4633 | 488.891 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.8456 | -28.8548 | 29.8676 | 7948.9262 | 18.2596 | 553.8657 | [5 empty] | 106.0948 | 110.0419 | 90.7804 | [5 empty] | 0.0035 | -0.037 | 5003.4018 | 489.2273 |  |  |  |  | 106.0442 | 110.1237 | 90.7736 | [7 empty] | -0.1404 | 0.0188 | 0.1544 | 5003.4568 | 0.1781 | 489.3276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7838 | -29.0447 | 30.0349 | 7959.6146 | 18.3373 | 554.8335 | [5 empty] | 106.6049 | 110.571 | 91.2165 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0369 | 5003.3855 | 489.8755 |  |  |  |  | 106.2605 | 110.5658 | 91.3771 | [7 empty] | -0.4463 | -0.0614 | 0.4504 | 5018.938 | 0.4592 | 489.869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.8036 | -29.0942 | 30.088 | 7958.8089 | 18.3454 | 555.4917 | [5 empty] | 107.1164 | 111.1017 | 91.6539 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0367 | 5003.3693 | 490.5228 |  |  |  |  | 107.9465 | 111.4731 | 91.8982 | [7 empty] | 0.5925 | -0.0817 | 0.5907 | 4989.0466 | 0.6283 | 490.9741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7979 | -29.089 | 30.0816 | 7958.5962 | 18.2782 | 555.4314 | [5 empty] | 107.6295 | 111.634 | 92.0926 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0366 | 5003.3533 | 491.1692 |  |  |  |  | 108.2799 | 111.9754 | 91.9913 | [7 empty] | 0.4723 | 0.0932 | 0.4864 | 4979.3056 | 0.4586 | 491.5824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.8351 | -29.1396 | 30.1403 | 7959.4939 | 18.2816 | 556.0365 | [5 empty] | 108.1441 | 112.1679 | 92.5325 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0365 | 5003.3373 | 491.8148 |  |  |  |  | 108.8804 | 112.582 | 92.5095 | [7 empty] | 0.4863 | 0.0819 | 0.4971 | 4979.7965 | 0.4759 | 492.3136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8643 | -29.2325 | 30.2377 | 7959.1658 | 18.3404 | 557.1491 | [5 empty] | 108.6603 | 112.7033 | 92.9738 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0363 | 5003.3215 | 492.4595 |  |  |  |  | 108.8739 | 112.5598 | 92.5043 | [7 empty] | 0.5018 | 0.0734 | 0.5103 | 4979.9744 | 0.4865 | 492.2869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -8.0115 | -29.3072 | 30.3485 | 7970.0066 | 18.3376 | 557.6618 | [5 empty] | 109.1779 | 113.2403 | 93.4164 | [5 empty] | 0.0035 | -0.0362 | 5003.3057 | 493.1033 |  |  |  |  | 109.3129 | 113.4817 | 92.5822 | [7 empty] | 0.0922 | 0.4624 | 0.5064 | 4962.8108 | 0.447 | 493.3918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -8.0442 | -29.3569 | 30.4052 | 7970.3182 | 18.3424 | 558.2804 | [5 empty] | 109.6971 | 113.7789 | 93.8602 | [5 empty] | 0.0034 | -0.036 | 5003.2901 | 493.7462 |  |  |  |  | 110.0158 | 114.2044 | 93.2552 | [7 empty] | 0.084 | 0.4237 | 0.4667 | 4966.0733 | 0.4184 | 494.2523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -8.0381 | -29.3594 | 30.4061 | 7970.0232 | 18.2858 | 558.3064 | [5 empty] | 110.2178 | 114.319 | 94.3054 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0359 | 5003.2745 | 494.3883 |  |  |  |  | 110.3655 | 114.5447 | 93.8555 | [7 empty] | 0.0462 | 0.2707 | 0.3096 | 4978.7662 | 0.28 | 494.6558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1776 | -29.4275 | 30.509 | 7979.2665 | 18.284 | 558.839 | [5 empty] | 110.74 | 114.8608 | 94.7519 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0358 | 5003.259 | 495.0296 |  |  |  |  | 110.9772 | 115.1781 | 94.3865 | [7 empty] | 0.0454 | 0.2656 | 0.3043 | 4979.2261 | 0.2785 | 495.404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.1971 | -29.4851 | 30.5699 | 7981.4299 | 18.2828 | 559.3492 | [5 empty] | 111.2637 | 115.4041 | 95.1996 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0356 | 5003.2437 | 495.67 |  |  |  |  | 111.019 | 115.3721 | 94.3794 | [7 empty] | -0.0955 | 0.3652 | 0.4128 | 4975.921 | 0.4265 | 495.6323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.2109 | -29.3879 | 30.4801 | 7961.0661 | 18.2448 | 559.9253 | [5 empty] | 111.789 | 115.949 | 95.6487 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0355 | 5003.2285 | 496.3095 |  |  |  |  | 111.4611 | 115.9609 | 94.9893 | [7 empty] | -0.27 | 0.3259 | 0.4532 | 4984.0748 | 0.5163 | 496.3235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.2383 | -29.444 | 30.5417 | 7962.672 | 18.2479 | 560.492 | [5 empty] | 112.3158 | 116.4955 | 96.0991 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0354 | 5003.2133 | 496.9482 |  |  |  |  | 112.0884 | 116.6281 | 95.5712 | [7 empty] | -0.2943 | 0.3126 | 0.4579 | 4985.8347 | 0.5259 | 497.1027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.2572 | -29.3658 | 30.4716 | 7944.8389 | 18.2183 | 561.1056 | [5 empty] | 112.8441 | 117.0436 | 96.5508 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0352 | 5003.1982 | 497.586 |  |  |  |  | 112.2522 | 117.03 | 96.108 | [7 empty] | -0.6001 | 0.2517 | 0.6682 | 4999.4313 | 0.7611 | 497.5702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.315 | -29.4778 | 30.5952 | 7948.4242 | 18.2816 | 562.2176 | [5 empty] | 113.374 | 117.5933 | 97.0038 | [5 empty] | 0.0034 | -0.0351 | 5003.1833 | 498.2229 |  |  |  |  | 114.0189 | 118.2345 | 96.7386 | [7 empty] | 0.1904 | 0.3236 | 0.4046 | 4970.9073 | 0.3427 | 498.9626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.3394 | -29.5326 | 30.6548 | 7949.9453 | 18.2831 | 562.764 | [5 empty] | 113.9054 | 118.1445 | 97.4582 | [5 empty] | 0.0033 | -0.035 | 5003.1684 | 498.8591 |  |  |  |  | 114.0539 | 118.2545 | 96.7386 | [7 empty] | 0.2122 | 0.3287 | 0.4194 | 4969.8923 | 0.3301 | 498.9857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3631 | -29.5906 | 30.7172 | 7951.081 | 18.2905 | 563.3695 | [5 empty] | 114.4384 | 118.6974 | 97.9138 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0348 | 5003.1536 | 499.4943 |  |  |  |  | 114.5346 | 118.8934 | 97.4235 | [7 empty] | 0.0211 | 0.2762 | 0.3115 | 4979.4447 | 0.2889 | 499.719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.3986 | -29.6292 | 30.7641 | 7951.2042 | 18.2853 | 563.893 | [5 empty] | 114.9728 | 119.2519 | 98.3708 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0347 | 5003.139 | 500.1288 |  |  |  |  | 114.5823 | 119.0976 | 97.4354 | [7 empty] | -0.124 | 0.3697 | 0.424 | 4976.7514 | 0.4464 | 499.9525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.4168 | -29.695 | 30.8325 | 7953.1646 | 18.2949 | 564.4943 | [5 empty] | 115.5089 | 119.8079 | 98.829 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0346 | 5003.1244 | 500.7624 |  |  |  |  | 115.7895 | 120.018 | 98.0335 | [7 empty] | 0.2831 | 0.3926 | 0.5106 | 4963.3224 | 0.3987 | 501.001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.4464 | -29.7425 | 30.8863 | 7953.138 | 18.2994 | 565.0987 | [5 empty] | 116.0464 | 120.3656 | 99.2886 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0344 | 5003.1099 | 501.3951 |  |  |  |  | 116.525 | 120.9998 | 98.6718 | [7 empty] | 0.0685 | 0.4998 | 0.5382 | 4961.7869 | 0.4938 | 502.1115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4973 | -29.8544 | 31.008 | 7956.1879 | 18.3632 | 566.212 | [5 empty] | 116.5855 | 120.9248 | 99.7495 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0343 | 5003.0955 | 502.027 |  |  |  |  | 116.9988 | 121.324 | 99.2802 | [7 empty] | 0.1905 | 0.321 | 0.4016 | 4971.4297 | 0.3254 | 502.4764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.4105 | -29.873 | 31.0024 | 7949.7862 | 18.3447 | 566.5777 | [5 empty] | 117.1262 | 121.4857 | 100.2118 | [5 empty] | 0.0033 | -0.0342 | 5003.0812 | 502.6581 |  |  |  |  | 117.6244 | 121.9711 | 99.8187 | [7 empty] | 0.191 | 0.3175 | 0.3986 | 4971.7387 | 0.3265 | 503.2022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3822 | -29.8717 | 30.9936 | 7948.2814 | 18.2883 | 566.5766 | [5 empty] | 117.6684 | 122.0482 | 100.6753 | [5 empty] | 0.0032 | -0.034 | 5003.067 | 503.2883 |  |  |  |  | 118.2252 | 122.4386 | 100.4549 | [7 empty] | 0.3164 | 0.1819 | 0.3804 | 4978.1052 | 0.318 | 503.7242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.4288 | -29.9273 | 31.0598 | 7950.6509 | 18.2914 | 567.1409 | [5 empty] | 118.2121 | 122.6122 | 101.1402 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0339 | 5003.0529 | 503.9177 |  |  |  |  | 118.6751 | 123.1304 | 101.0733 | [7 empty] | 0.0555 | 0.1921 | 0.232 | 4984.9279 | 0.2201 | 504.4936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.3329 | -29.9371 | 31.0435 | 7942.9555 | 18.2697 | 567.4835 | [5 empty] | 118.7574 | 123.1779 | 101.6064 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0338 | 5003.0389 | 504.5463 |  |  |  |  | 119.3579 | 123.8193 | 101.8462 | [7 empty] | 0.0378 | 0.0975 | 0.1357 | 4992.4024 | 0.1637 | 505.2559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.3522 | -29.9833 | 31.0933 | 7942.6798 | 18.2722 | 568.0548 | [5 empty] | 119.3043 | 123.7452 | 102.0739 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0336 | 5003.0249 | 505.174 |  |  |  |  | 119.3447 | 123.8021 | 101.8227 | [7 empty] | 0.0434 | 0.1012 | 0.1407 | 4991.9711 | 0.1182 | 505.2368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.383 | -30.0157 | 31.1329 | 7941.3135 | 18.2691 | 568.6086 | [5 empty] | 119.8527 | 124.3141 | 102.5428 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0335 | 5003.0111 | 505.8009 |  |  |  |  | 119.851 | 124.469 | 102.4327 | [7 empty] | -0.125 | 0.0943 | 0.181 | 4997.3322 | 0.211 | 505.9711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.4081 | -30.0814 | 31.2031 | 7943.4606 | 18.2796 | 569.2133 | [5 empty] | 120.4026 | 124.8846 | 103.013 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0334 | 5002.9973 | 506.427 |  |  |  |  | 120.4813 | 125.1559 | 103.1143 | [7 empty] | -0.1829 | 0.0477 | 0.2029 | 5002.409 | 0.2363 | 506.7238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.4384 | -30.1397 | 31.2675 | 7945.7859 | 18.2821 | 569.7458 | [5 empty] | 120.9541 | 125.4568 | 103.4845 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0333 | 5002.9837 | 507.0523 |  |  |  |  | 120.673 | 125.5704 | 103.7404 | [7 empty] | -0.4737 | -0.0473 | 0.4771 | 5017.7036 | 0.4845 | 507.1762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.4586 | -30.1821 | 31.3139 | 7945.1978 | 18.2827 | 570.3024 | [5 empty] | 121.5072 | 126.0305 | 103.9574 | [5 empty] | 0.0032 | -0.0331 | 5002.9701 | 507.6767 |  |  |  |  | 122.499 | 126.564 | 104.3508 | [7 empty] | 0.5546 | -0.0826 | 0.5537 | 4990.8126 | 0.588 | 508.255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.6012 | -30.2537 | 31.4218 | 7954.1812 | 18.287 | 570.8656 | [5 empty] | 122.0619 | 126.6059 | 104.4315 | [5 empty] | 0.0032 | -0.033 | 5002.9566 | 508.3003 |  |  |  |  | 122.8237 | 127.0975 | 104.3613 | [7 empty] | 0.4191 | 0.1334 | 0.448 | 4979.0496 | 0.404 | 508.8312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.6277 | -30.2927 | 31.4667 | 7954.3817 | 18.2805 | 571.3467 | [5 empty] | 122.618 | 127.1829 | 104.9071 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0329 | 5002.9432 | 508.9231 |  |  |  |  | 123.3951 | 127.5304 | 104.963 | [7 empty] | 0.5468 | 0.0036 | 0.5448 | 4984.8334 | 0.5454 | 509.297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.774 | -30.3603 | 31.5721 | 7963.1007 | 18.2832 | 571.8992 | [5 empty] | 123.1758 | 127.7615 | 105.3839 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0327 | 5002.9298 | 509.5451 |  |  |  |  | 123.7882 | 128.1461 | 105.0549 | [7 empty] | 0.3968 | 0.2141 | 0.4647 | 4973.9533 | 0.3876 | 509.9571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.8052 | -30.4037 | 31.6226 | 7962.4387 | 18.2883 | 572.5072 | [5 empty] | 123.7351 | 128.3417 | 105.8621 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0326 | 5002.9166 | 510.1662 |  |  |  |  | 123.8489 | 128.5064 | 105.0401 | [7 empty] | 0.1313 | 0.3914 | 0.443 | 4968.7676 | 0.3685 | 510.3421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.8157 | -30.4499 | 31.67 | 7963.0692 | 18.2831 | 572.9679 | [5 empty] | 124.296 | 128.9236 | 106.3417 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0325 | 5002.9034 | 510.7866 |  |  |  |  | 124.4919 | 129.1396 | 105.6508 | [7 empty] | 0.1509 | 0.347 | 0.4073 | 4971.455 | 0.3312 | 511.0163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.8169 | -30.4587 | 31.6789 | 7963.4702 | 18.2364 | 573.0316 | [5 empty] | 124.8585 | 129.5071 | 106.8225 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0324 | 5002.8903 | 511.4061 |  |  |  |  | 124.953 | 129.8136 | 106.0655 | [7 empty] | -0.0349 | 0.4344 | 0.4683 | 4970.5068 | 0.4535 | 511.7306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.8425 | -30.4917 | 31.7178 | 7961.8098 | 18.2351 | 573.5888 | [5 empty] | 125.4225 | 130.0922 | 107.3048 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0322 | 5002.8773 | 512.0249 |  |  |  |  | 125.6318 | 130.5395 | 106.7427 | [7 empty] | -0.0729 | 0.4019 | 0.4407 | 4973.9539 | 0.4454 | 512.4962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.876 | -30.532 | 31.7661 | 7961.6467 | 18.2347 | 574.1342 | [5 empty] | 125.9881 | 130.6789 | 107.7883 | [5 empty] | 0.0031 | -0.0321 | 5002.8644 | 512.6428 |  |  |  |  | 125.9197 | 130.8315 | 107.0174 | [7 empty] | -0.0719 | 0.3858 | 0.4245 | 4975.1003 | 0.4241 | 512.803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.9234 | -30.6321 | 31.8755 | 7963.2984 | 18.2914 | 575.1966 | [5 empty] | 126.5553 | 131.2673 | 108.2732 | [5 empty] | 0.0031 | -0.032 | 5002.8515 | 513.2599 |  |  |  |  | 126.6428 | 131.5532 | 107.7093 | [7 empty] | -0.059 | 0.3389 | 0.376 | 4978.1314 | 0.3767 | 513.5589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.9553 | -30.6777 | 31.9284 | 7963.4576 | 18.2943 | 575.763 | [5 empty] | 127.124 | 131.8573 | 108.7595 | [5 empty] | 0.003 | -0.0319 | 5002.8388 | 513.8762 |  |  |  |  | 127.345 | 132.4224 | 108.3518 | [7 empty] | -0.1957 | 0.3888 | 0.4652 | 4978.4714 | 0.5112 | 514.4641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9827 | -30.7189 | 31.9757 | 7962.9758 | 18.2953 | 576.3169 | [5 empty] | 127.6944 | 132.449 | 109.2471 | [5 empty] | 0.003 | -0.0317 | 5002.8261 | 514.4917 |  |  |  |  | 127.3257 | 132.4106 | 108.3479 | [7 empty] | -0.2057 | 0.3874 | 0.4682 | 4978.8434 | 0.5079 | 514.4519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9958 | -30.7661 | 32.0248 | 7962.0517 | 18.3019 | 576.9142 | [5 empty] | 128.2663 | 133.0422 | 109.736 | [5 empty] | 0.003 | -0.0316 | 5002.8135 | 515.1064 |  |  |  |  | 128.0235 | 133.1274 | 109.027 | [7 empty] | -0.2136 | 0.3475 | 0.4366 | 4981.9379 | 0.48 | 515.1944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.9231 | -30.904 | 32.137 | 7971.201 | 18.3229 | 577.3429 | [5 empty] | 128.8397 | 133.6372 | 110.2263 | [5 empty] | 0.003 | -0.0315 | 5002.801 | 515.7203 |  |  |  |  | 128.6833 | 133.8419 | 109.7103 | [7 empty] | -0.2621 | 0.3104 | 0.4326 | 4985.9496 | 0.4881 | 515.931 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.9377 | -30.9592 | 32.1942 | 7973.0051 | 18.3218 | 577.8131 | [5 empty] | 129.4148 | 134.2337 | 110.718 | [5 empty] | 0.003 | -0.0314 | 5002.7885 | 516.3334 |  |  |  |  | 128.629 | 133.7812 | 109.6777 | [7 empty] | -0.2607 | 0.3024 | 0.4254 | 4986.4687 | 0.4854 | 515.8686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.8556 | -31.111 | 32.3175 | 7983.8425 | 18.3453 | 578.216 | [5 empty] | 129.9915 | 134.8319 | 111.211 | [5 empty] | 0.003 | -0.0313 | 5002.7761 | 516.9457 |  |  |  |  | 130.6888 | 135.0462 | 110.9707 | [7 empty] | 0.6165 | 0.076 | 0.6228 | 4978.1796 | 0.5919 | 517.1645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.8836 | -31.1724 | 32.3844 | 7986.4462 | 18.3494 | 578.7342 | [5 empty] | 130.5697 | 135.4318 | 111.7054 | [5 empty] | 0.003 | -0.0311 | 5002.7638 | 517.5572 |  |  |  |  | 130.8571 | 135.5939 | 111.0294 | [7 empty] | 0.293 | 0.2926 | 0.4347 | 4971.9537 | 0.3345 | 517.7221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.9052 | -31.0958 | 32.3168 | 7969.9985 | 18.3207 | 579.3072 | [5 empty] | 131.1495 | 136.0333 | 112.2011 | [5 empty] | 0.003 | -0.031 | 5002.7516 | 518.1679 |  |  |  |  | 131.3291 | 136.0124 | 111.7713 | [7 empty] | 0.2955 | 0.1149 | 0.3269 | 4984.3846 | 0.2776 | 518.1468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.9354 | -31.153 | 32.3802 | 7972.2519 | 18.3231 | 579.8167 | [5 empty] | 131.7309 | 136.6364 | 112.6982 | [5 empty] | 0.003 | -0.0309 | 5002.7395 | 518.7778 |  |  |  |  | 131.9903 | 136.9543 | 111.8796 | [7 empty] | 0.1465 | 0.43 | 0.4827 | 4966.5204 | 0.3998 | 519.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.9482 | -31.069 | 32.3031 | 7955.0211 | 18.2901 | 580.3534 | [5 empty] | 132.3139 | 137.2412 | 113.1966 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0308 | 5002.7274 | 519.387 |  |  |  |  | 132.4356 | 137.5634 | 112.4318 | [7 empty] | -0.017 | 0.4278 | 0.459 | 4971.2163 | 0.4356 | 519.7105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9857 | -31.1203 | 32.3629 | 7956.495 | 18.2929 | 580.8899 | [5 empty] | 132.8985 | 137.8476 | 113.6964 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0307 | 5002.7154 | 519.9953 |  |  |  |  | 132.5432 | 137.8701 | 112.4868 | [7 empty] | -0.1854 | 0.5365 | 0.5976 | 4968.2969 | 0.6195 | 520.0178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.1102 | -31.1999 | 32.4743 | 7966.0881 | 18.2975 | 581.3899 | [5 empty] | 133.4847 | 138.4557 | 114.1975 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0305 | 5002.7034 | 520.6029 |  |  |  |  | 133.237 | 138.6164 | 113.2559 | [7 empty] | -0.2401 | 0.474 | 0.56 | 4974.1931 | 0.6021 | 520.763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.1507 | -31.2481 | 32.532 | 7967.0226 | 18.3011 | 581.9446 | [5 empty] | 134.0725 | 139.0655 | 114.7001 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0304 | 5002.6916 | 521.2097 |  |  |  |  | 133.8196 | 139.0753 | 113.952 | [7 empty] | -0.1451 | 0.321 | 0.3813 | 4982.2505 | 0.4059 | 521.2194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.2804 | -31.3219 | 32.6396 | 7976.3318 | 18.3028 | 582.4243 | [5 empty] | 134.6618 | 139.6769 | 115.204 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0303 | 5002.6798 | 521.8157 |  |  |  |  | 134.4425 | 139.7279 | 114.5965 | [7 empty] | -0.1702 | 0.2767 | 0.3524 | 4986.0472 | 0.3859 | 521.8661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.3252 | -31.3774 | 32.7057 | 7978.4638 | 18.3078 | 582.9727 | [5 empty] | 135.2528 | 140.29 | 115.7092 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0302 | 5002.6681 | 522.4209 |  |  |  |  | 135.0816 | 140.4586 | 115.2609 | [7 empty] | -0.2508 | 0.2591 | 0.3848 | 4989.4887 | 0.4355 | 522.5869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.3101 | -31.3796 | 32.7036 | 7978.3447 | 18.2567 | 582.9504 | [5 empty] | 135.8454 | 140.9047 | 116.2158 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0301 | 5002.6564 | 523.0253 |  |  |  |  | 135.2325 | 140.9862 | 115.3254 | [7 empty] | -0.5676 | 0.4613 | 0.7529 | 4984.1461 | 0.8505 | 523.1052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.3432 | -31.4243 | 32.756 | 7978.7612 | 18.2582 | 583.4816 | [5 empty] | 136.4395 | 141.5211 | 116.7238 | [5 empty] | 0.0029 | -0.0299 | 5002.6448 | 523.629 |  |  |  |  | 137.4725 | 142.4474 | 116.6477 | [7 empty] | 0.2996 | 0.296 | 0.4408 | 4972.1403 | 0.367 | 524.5316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.3685 | -31.4917 | 32.8279 | 7981.5131 | 18.2676 | 584.0306 | [5 empty] | 137.0353 | 142.1391 | 117.2332 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0298 | 5002.6334 | 524.2318 |  |  |  |  | 137.4952 | 142.446 | 116.6801 | [7 empty] | 0.3192 | 0.2789 | 0.4421 | 4972.7826 | 0.3436 | 524.5303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.4374 | -31.6168 | 32.9676 | 7986.4623 | 18.3336 | 585.1356 | [5 empty] | 137.6327 | 142.7588 | 117.7439 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0297 | 5002.6219 | 524.8339 |  |  |  |  | 138.0735 | 143.1433 | 117.2995 | [7 empty] | 0.2109 | 0.2727 | 0.3671 | 4976.187 | 0.2867 | 525.2063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.4597 | -31.6528 | 33.0086 | 7985.5536 | 18.3314 | 585.6414 | [5 empty] | 138.2317 | 143.3802 | 118.256 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0296 | 5002.6105 | 525.4353 |  |  |  |  | 138.6333 | 143.5517 | 118.0233 | [7 empty] | 0.3185 | 0.0912 | 0.338 | 4985.7629 | 0.298 | 525.6009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.5231 | -31.7613 | 33.1308 | 7987.1962 | 18.3983 | 586.8127 | [5 empty] | 138.8323 | 144.0032 | 118.7695 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0295 | 5002.5992 | 526.0358 |  |  |  |  | 139.1756 | 144.2674 | 118.0611 | [7 empty] | 0.2584 | 0.3363 | 0.4462 | 4970.6504 | 0.3424 | 526.2898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.5501 | -31.8106 | 33.1859 | 7988.0258 | 18.4006 | 587.3314 | [5 empty] | 139.4345 | 144.6279 | 119.2843 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0294 | 5002.588 | 526.6356 |  |  |  |  | 139.8952 | 145.1986 | 118.8128 | [7 empty] | 0.0728 | 0.3657 | 0.4012 | 4973.703 | 0.3554 | 527.1815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.449 | -31.8155 | 33.1618 | 7979.8245 | 18.3806 | 587.6605 | [5 empty] | 140.0383 | 145.2543 | 119.8006 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0293 | 5002.5768 | 527.2347 |  |  |  |  | 140.4143 | 145.7086 | 119.1411 | [7 empty] | 0.1175 | 0.3987 | 0.443 | 4970.31 | 0.3738 | 527.6676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.4507 | -31.8169 | 33.1637 | 7980.1533 | 18.3312 | 587.6549 | [5 empty] | 140.6437 | 145.8824 | 120.3182 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0291 | 5002.5657 | 527.8329 |  |  |  |  | 141.0732 | 146.4486 | 119.8685 | [7 empty] | 0.0398 | 0.3573 | 0.3882 | 4975.2541 | 0.3547 | 528.3703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4801 | -31.8568 | 33.2105 | 7980.7009 | 18.3264 | 588.1107 | [5 empty] | 141.2507 | 146.5121 | 120.8372 | [5 empty] | 0.0028 | -0.029 | 5002.5547 | 528.4304 |  |  |  |  | 141.5695 | 146.9328 | 120.1739 | [7 empty] | 0.0869 | 0.3905 | 0.4279 | 4971.7835 | 0.3689 | 528.8283 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.3879 | -31.8639 | 33.1911 | 7972.3688 | 18.3124 | 588.5051 | [5 empty] | 141.8594 | 147.1435 | 121.3575 | [5 empty] | 0.0028 | -0.0289 | 5002.5437 | 529.0271 |  |  |  |  | 142.2904 | 147.6793 | 120.9906 | [7 empty] | 0.0531 | 0.3081 | 0.3407 | 4978.3166 | 0.3064 | 529.5317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.4139 | -31.9058 | 33.2388 | 7972.414 | 18.3121 | 589.0078 | [5 empty] | 142.4696 | 147.7766 | 121.8793 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0288 | 5002.5329 | 529.6231 |  |  |  |  | 142.3414 | 148.0628 | 120.9645 | [7 empty] | -0.2197 | 0.4881 | 0.5627 | 4973.4357 | 0.5958 | 529.8918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.4463 | -31.9526 | 33.293 | 7972.3675 | 18.3187 | 589.5876 | [5 empty] | 143.0815 | 148.4114 | 122.4024 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0287 | 5002.522 | 530.2183 |  |  |  |  | 142.9694 | 148.7727 | 121.6335 | [7 empty] | -0.292 | 0.4606 | 0.5712 | 4977.253 | 0.6244 | 530.5561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.4679 | -31.9869 | 33.3321 | 7971.0114 | 18.318 | 590.1081 | [5 empty] | 143.695 | 149.0478 | 122.9269 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0286 | 5002.5113 | 530.8128 |  |  |  |  | 143.626 | 149.4894 | 122.3452 | [7 empty] | -0.3473 | 0.4155 | 0.5655 | 4981.7982 | 0.6319 | 531.2239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4959 | -32.0304 | 33.3819 | 7969.9044 | 18.3266 | 590.7218 | [5 empty] | 144.3102 | 149.6859 | 123.4528 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0285 | 5002.5005 | 531.4065 |  |  |  |  | 144.2564 | 150.1649 | 123.0692 | [7 empty] | -0.3963 | 0.3505 | 0.5503 | 4987.5038 | 0.6239 | 531.8506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.5209 | -32.0679 | 33.4251 | 7969.4351 | 18.3248 | 591.2159 | [5 empty] | 144.9269 | 150.3257 | 123.9801 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0283 | 5002.4899 | 531.9994 |  |  |  |  | 144.2699 | 150.1754 | 123.0969 | [7 empty] | -0.3962 | 0.3424 | 0.5446 | 4988.0431 | 0.6142 | 531.8603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.6681 | -32.126 | 33.523 | 7976.9116 | 18.3252 | 591.7169 | [5 empty] | 145.5453 | 150.9672 | 124.5088 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0282 | 5002.4793 | 532.5916 |  |  |  |  | 146.5902 | 151.5599 | 124.4803 | [7 empty] | 0.5765 | 0.1142 | 0.5912 | 4977.7587 | 0.547 | 533.1366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.7043 | -32.1727 | 33.5783 | 7977.6838 | 18.3281 | 592.2418 | [5 empty] | 146.1653 | 151.6104 | 125.0389 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0281 | 5002.4688 | 533.183 |  |  |  |  | 146.6896 | 151.9577 | 124.5212 | [7 empty] | 0.3334 | 0.2652 | 0.442 | 4974.0838 | 0.3449 | 533.5014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.8518 | -32.2363 | 33.6821 | 7986.7991 | 18.3249 | 592.6682 | [5 empty] | 146.7869 | 152.2553 | 125.5704 | [5 empty] | 0.0027 | -0.028 | 5002.4583 | 533.7737 |  |  |  |  | 147.3322 | 152.6227 | 125.2054 | [7 empty] | 0.311 | 0.2106 | 0.3899 | 4978.3625 | 0.3106 | 534.1092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.8541 | -32.2896 | 33.7338 | 7986.6495 | 18.3319 | 593.2094 | [5 empty] | 147.4102 | 152.9018 | 126.1032 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0279 | 5002.4479 | 534.3637 |  |  |  |  | 147.9397 | 153.2496 | 125.8787 | [7 empty] | 0.287 | 0.148 | 0.3343 | 4983.2041 | 0.276 | 534.6801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8939 | -32.3313 | 33.7855 | 7986.6185 | 18.3353 | 593.7578 | [5 empty] | 148.0351 | 153.5501 | 126.6375 | [5 empty] | 0.0027 | -0.0278 | 5002.4376 | 534.9529 |  |  |  |  | 148.4881 | 153.8774 | 125.9422 | [7 empty] | 0.3052 | 0.3336 | 0.4713 | 4970.4162 | 0.3595 | 535.2495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.9112 | -32.3633 | 33.8212 | 7984.8271 | 18.3342 | 594.2697 | [5 empty] | 148.6616 | 154.2001 | 127.1731 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0277 | 5002.4273 | 535.5413 |  |  |  |  | 149.1614 | 154.5725 | 126.6701 | [7 empty] | 0.2816 | 0.2715 | 0.409 | 4975.2057 | 0.3153 | 535.8775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.9396 | -32.4046 | 33.8691 | 7984.9855 | 18.3336 | 594.7584 | [5 empty] | 149.2898 | 154.8517 | 127.7102 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0276 | 5002.417 | 536.129 |  |  |  |  | 149.8395 | 155.2729 | 127.3991 | [7 empty] | 0.2584 | 0.2111 | 0.3498 | 4979.8612 | 0.2752 | 536.5077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.9621 | -32.4611 | 33.9299 | 7986.1618 | 18.3409 | 595.296 | [5 empty] | 149.9196 | 155.505 | 128.2486 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0275 | 5002.4069 | 536.716 |  |  |  |  | 150.3155 | 155.8195 | 127.3876 | [7 empty] | 0.2838 | 0.3978 | 0.5098 | 4966.8988 | 0.3887 | 536.9977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8761 | -32.4729 | 33.9161 | 7979.9513 | 18.3222 | 595.5985 | [5 empty] | 150.551 | 156.1601 | 128.7885 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0274 | 5002.3968 | 537.3022 |  |  |  |  | 151.0288 | 156.5588 | 128.1741 | [7 empty] | 0.254 | 0.3276 | 0.435 | 4972.3593 | 0.3337 | 537.6579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8973 | -32.5242 | 33.9715 | 7980.2292 | 18.3293 | 596.1504 | [5 empty] | 151.1841 | 156.8168 | 129.3297 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0272 | 5002.3867 | 537.8877 |  |  |  |  | 151.1804 | 157.0176 | 128.2155 | [7 empty] | 0.0173 | 0.4958 | 0.5232 | 4967.4642 | 0.4734 | 538.0662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.8036 | -32.5402 | 33.9597 | 7974.0688 | 18.3133 | 596.4657 | [5 empty] | 151.8188 | 157.4753 | 129.8724 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0271 | 5002.3768 | 538.4724 |  |  |  |  | 152.1178 | 157.7827 | 130.6887 | [7 empty] | -0.0881 | -0.2452 | 0.2362 | 5019.2245 | 0.1907 | 538.7447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.861 | -32.6585 | 34.0896 | 7978.2037 | 18.3717 | 597.4905 | [5 empty] | 152.4552 | 158.1354 | 130.4165 | [5 empty] | 0.0026 | -0.027 | 5002.3668 | 539.0564 |  |  |  |  | 152.3004 | 158.246 | 131.0527 | [7 empty] | -0.349 | -0.2039 | 0.3936 | 5023.2532 | 0.3293 | 539.1541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.893 | -32.71 | 34.1483 | 7979.771 | 18.3741 | 597.9786 | [5 empty] | 153.0932 | 158.7973 | 130.9619 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0269 | 5002.357 | 539.6397 |  |  |  |  | 153.4714 | 159.1758 | 130.0926 | [7 empty] | 0.2111 | 0.427 | 0.4995 | 4967.1654 | 0.392 | 539.9723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.9039 | -32.705 | 34.1468 | 7978.9501 | 18.3307 | 598.0317 | [5 empty] | 153.7328 | 159.4608 | 131.5088 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0268 | 5002.3471 | 540.2223 |  |  |  |  | 153.6957 | 159.6682 | 130.7691 | [7 empty] | -0.0834 | 0.3541 | 0.3905 | 4979.5453 | 0.3895 | 540.4039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.936 | -32.7548 | 34.2039 | 7980.3477 | 18.3326 | 598.5163 | [5 empty] | 154.3741 | 160.1261 | 132.0571 | [5 empty] | 0.0026 | -0.0267 | 5002.3375 | 540.8041 |  |  |  |  | 154.3207 | 160.3499 | 131.2011 | [7 empty] | -0.0938 | 0.4073 | 0.4446 | 4976.3777 | 0.4421 | 540.9993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.9569 | -32.8039 | 34.257 | 7980.662 | 18.3375 | 599.039 | [5 empty] | 155.0171 | 160.7931 | 132.6068 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0266 | 5002.3277 | 541.3852 |  |  |  |  | 154.4758 | 160.8245 | 131.2781 | [7 empty] | -0.3423 | 0.5659 | 0.6856 | 4972.4444 | 0.7371 | 541.4125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9807 | -32.8649 | 34.3223 | 7982.7566 | 18.3444 | 599.5465 | [5 empty] | 155.6617 | 161.4618 | 133.1579 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0265 | 5002.3181 | 541.9655 |  |  |  |  | 155.9098 | 161.8337 | 131.9736 | [7 empty] | 0.1374 | 0.5572 | 0.5991 | 4960.8373 | 0.4998 | 542.2874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -10.0094 | -32.9052 | 34.3694 | 7982.6375 | 18.3452 | 600.0449 | [5 empty] | 156.3079 | 162.1322 | 133.7104 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0264 | 5002.3085 | 542.5451 |  |  |  |  | 156.6031 | 162.5542 | 132.785 | [7 empty] | 0.1003 | 0.4729 | 0.5088 | 4967.3084 | 0.4322 | 542.9089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -10.0063 | -32.9184 | 34.3812 | 7984.0562 | 18.3045 | 600.0506 | [5 empty] | 156.9558 | 162.8043 | 134.2643 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0263 | 5002.2989 | 543.1241 |  |  |  |  | 157.2849 | 163.2721 | 133.4676 | [7 empty] | 0.0751 | 0.4385 | 0.4704 | 4970.2378 | 0.4072 | 543.5256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -10.0206 | -32.9799 | 34.4443 | 7985.8128 | 18.3119 | 600.5549 | [5 empty] | 157.6054 | 163.4782 | 134.8197 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0262 | 5002.2895 | 543.7022 |  |  |  |  | 157.9402 | 163.9424 | 134.2263 | [7 empty] | 0.0504 | 0.3581 | 0.3872 | 4976.1143 | 0.3415 | 544.0993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -10.0582 | -33.0203 | 34.494 | 7985.8517 | 18.314 | 601.0704 | [5 empty] | 158.2566 | 164.1537 | 135.3764 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0261 | 5002.28 | 544.2797 |  |  |  |  | 158.5831 | 164.6018 | 135.0027 | [7 empty] | 0.0197 | 0.2681 | 0.2947 | 4982.7491 | 0.2697 | 544.6615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0899 | -33.0713 | 34.5521 | 7987.2321 | 18.3173 | 601.5617 | [5 empty] | 158.9095 | 164.831 | 135.9346 | [5 empty] | 0.0025 | -0.026 | 5002.2707 | 544.8564 |  |  |  |  | 158.7487 | 165.1024 | 135.0747 | [7 empty] | -0.2351 | 0.4363 | 0.5198 | 4978.3823 | 0.5546 | 545.0869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.1652 | -33.1652 | 34.6641 | 7989.1401 | 18.3677 | 602.5724 | [5 empty] | 159.564 | 165.51 | 136.4942 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0259 | 5002.2614 | 545.4325 |  |  |  |  | 159.0866 | 165.711 | 135.9141 | [7 empty] | -0.5316 | 0.3393 | 0.647 | 4992.1948 | 0.7223 | 545.6025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.193 | -33.2158 | 34.7207 | 7990.4869 | 18.3699 | 603.0471 | [5 empty] | 160.2202 | 166.1908 | 137.0552 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0258 | 5002.2521 | 546.0078 |  |  |  |  | 159.7669 | 166.5784 | 136.6076 | [7 empty] | -0.6782 | 0.3659 | 0.7853 | 4994.2099 | 0.8708 | 546.3345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.3267 | -33.1422 | 34.69 | 7981.3788 | 18.3363 | 603.5124 | [5 empty] | 160.8781 | 166.8732 | 137.6176 | [5 empty] | 0.0025 | -0.0257 | 5002.2428 | 546.5824 |  |  |  |  | 160.4504 | 167.3033 | 137.3545 | [7 empty] | -0.7152 | 0.3109 | 0.7926 | 4998.7017 | 0.8716 | 546.9434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.3464 | -33.1967 | 34.748 | 7982.5774 | 18.3415 | 604.0082 | [5 empty] | 161.5376 | 167.5574 | 138.1815 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0256 | 5002.2337 | 547.1563 |  |  |  |  | 160.9166 | 167.7247 | 137.3849 | [7 empty] | -0.6055 | 0.4217 | 0.7547 | 4988.8108 | 0.8399 | 547.2963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.5043 | -33.1684 | 34.7684 | 7974.138 | 18.3527 | 604.9404 | [5 empty] | 162.1988 | 168.2433 | 138.7468 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0255 | 5002.2246 | 547.7294 |  |  |  |  | 163.3818 | 169.2147 | 138.8208 | [7 empty] | 0.3557 | 0.2144 | 0.427 | 4977.9418 | 0.3615 | 548.5375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.5378 | -33.2203 | 34.8282 | 7974.4869 | 18.3633 | 605.5245 | [5 empty] | 162.8617 | 168.9309 | 139.3135 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0254 | 5002.2156 | 548.3019 |  |  |  |  | 163.3904 | 169.2186 | 138.8236 | [7 empty] | 0.3604 | 0.214 | 0.4306 | 4977.8534 | 0.3437 | 548.5407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.5665 | -33.2655 | 34.8801 | 7975.5647 | 18.3624 | 605.9702 | [5 empty] | 163.5262 | 169.6203 | 139.8817 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0253 | 5002.2065 | 548.8736 |  |  |  |  | 164.1192 | 169.9901 | 139.5722 | [7 empty] | 0.3272 | 0.1734 | 0.3807 | 4981.316 | 0.3102 | 549.1795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.6024 | -33.2969 | 34.9209 | 7974.9641 | 18.3596 | 606.4398 | [5 empty] | 164.1924 | 170.3114 | 140.4512 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0252 | 5002.1976 | 549.4447 |  |  |  |  | 164.6319 | 170.6317 | 139.5821 | [7 empty] | 0.3076 | 0.3784 | 0.506 | 4968.7975 | 0.381 | 549.7086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.6129 | -33.3497 | 34.9745 | 7975.0308 | 18.3676 | 606.9745 | [5 empty] | 164.8603 | 171.0043 | 141.0222 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0251 | 5002.1887 | 550.015 |  |  |  |  | 164.791 | 171.0976 | 139.6633 | [7 empty] | 0.0775 | 0.5258 | 0.5559 | 4965.2372 | 0.4766 | 550.0917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.5409 | -33.4784 | 35.0756 | 7983.4506 | 18.3821 | 607.293 | [5 empty] | 165.5298 | 171.6988 | 141.5947 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0249 | 5002.1798 | 550.5846 |  |  |  |  | 165.4592 | 171.8162 | 140.3806 | [7 empty] | 0.0342 | 0.4813 | 0.5073 | 4969.1909 | 0.4483 | 550.6806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.5675 | -33.5247 | 35.1278 | 7983.9615 | 18.3851 | 607.784 | [5 empty] | 166.201 | 172.3952 | 142.1685 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0248 | 5002.171 | 551.1536 |  |  |  |  | 166.1493 | 172.529 | 141.113 | [7 empty] | 0.014 | 0.4264 | 0.4514 | 4973.2161 | 0.4055 | 551.2626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4806 | -33.6606 | 35.2316 | 7992.6152 | 18.402 | 608.1003 | [5 empty] | 166.8739 | 173.0932 | 142.7438 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0247 | 5002.1623 | 551.7218 |  |  |  |  | 166.6336 | 173.2086 | 141.5893 | [7 empty] | -0.1352 | 0.4772 | 0.5205 | 4973.7598 | 0.5208 | 551.8155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.5068 | -33.7069 | 35.2837 | 7993.1525 | 18.4048 | 608.5861 | [5 empty] | 167.5485 | 173.793 | 143.3206 | [5 empty] | 0.0024 | -0.0246 | 5002.1536 | 552.2893 |  |  |  |  | 167.2615 | 173.8584 | 142.2903 | [7 empty] | -0.1595 | 0.4154 | 0.4688 | 4978.3058 | 0.4819 | 552.3422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.555 | -33.7548 | 35.3439 | 7994.1572 | 18.411 | 609.123 | [5 empty] | 168.2248 | 174.4946 | 143.8987 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0245 | 5002.1449 | 552.8561 |  |  |  |  | 167.6358 | 174.4202 | 142.6689 | [7 empty] | -0.3043 | 0.4659 | 0.5784 | 4978.7409 | 0.623 | 552.7961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5796 | -33.8008 | 35.3951 | 7993.7022 | 18.4186 | 609.6767 | [5 empty] | 168.9027 | 175.1978 | 144.4784 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0244 | 5002.1363 | 553.4223 |  |  |  |  | 168.3551 | 175.1719 | 143.4167 | [7 empty] | -0.3286 | 0.4186 | 0.553 | 4982.3577 | 0.604 | 553.4014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.5639 | -33.8047 | 35.3943 | 7993.4644 | 18.3783 | 609.6803 | [5 empty] | 169.5823 | 175.9029 | 145.0594 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0243 | 5002.1277 | 553.9877 |  |  |  |  | 169.103 | 175.9514 | 144.1834 | [7 empty] | -0.3504 | 0.3728 | 0.5312 | 4985.8153 | 0.5863 | 554.0265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.6381 | -33.8963 | 35.504 | 7995.3772 | 18.425 | 610.6446 | [5 empty] | 170.2637 | 176.6097 | 145.6419 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0242 | 5002.1192 | 554.5524 |  |  |  |  | 169.8216 | 176.6815 | 145.0276 | [7 empty] | -0.3732 | 0.282 | 0.4846 | 4992.1087 | 0.5403 | 554.6097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.6669 | -33.9512 | 35.5651 | 7996.6043 | 18.4325 | 611.1623 | [5 empty] | 170.9467 | 177.3182 | 146.2258 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0242 | 5002.1107 | 555.1165 |  |  |  |  | 170.4753 | 177.3681 | 145.7229 | [7 empty] | -0.4002 | 0.2355 | 0.479 | 4995.7098 | 0.5328 | 555.1561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6948 | -33.9848 | 35.6056 | 7996.4142 | 18.4282 | 611.588 | [5 empty] | 171.6313 | 178.0285 | 146.8112 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0241 | 5002.1023 | 555.6798 |  |  |  |  | 173.0728 | 178.9398 | 147.262 | [7 empty] | 0.5732 | 0.0166 | 0.5723 | 4985.4852 | 0.5626 | 556.3996 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6792 | -33.9765 | 35.5931 | 7995.1945 | 18.3827 | 611.5541 | [5 empty] | 172.3177 | 178.7405 | 147.398 | [5 empty] | 0.0023 | -0.024 | 5002.0939 | 556.2425 |  |  |  |  | 173.0925 | 178.9638 | 147.2931 | [7 empty] | 0.5682 | 0.0129 | 0.5672 | 4985.8382 | 0.548 | 556.4185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.7219 | -34.03 | 35.6571 | 7996.4032 | 18.3921 | 612.1057 | [5 empty] | 173.0058 | 179.4543 | 147.9863 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0239 | 5002.0855 | 556.8045 |  |  |  |  | 173.1512 | 179.3802 | 147.2136 | [7 empty] | 0.3138 | 0.206 | 0.3872 | 4980.0405 | 0.3016 | 556.7462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7791 | -34.1361 | 35.7755 | 7999.4128 | 18.442 | 613.0566 | [5 empty] | 173.6956 | 180.1699 | 148.576 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0238 | 5002.0773 | 557.3657 |  |  |  |  | 173.8278 | 180.0936 | 148.0515 | [7 empty] | 0.2643 | 0.1172 | 0.2975 | 4986.8254 | 0.2437 | 557.306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.8056 | -34.1966 | 35.8413 | 8001.0724 | 18.4519 | 613.5822 | [5 empty] | 174.387 | 180.8872 | 149.1672 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0237 | 5002.069 | 557.9263 |  |  |  |  | 174.5844 | 181.3158 | 148.2117 | [7 empty] | 0.003 | 0.4702 | 0.4938 | 4971.3385 | 0.4484 | 558.2604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.8051 | -34.1761 | 35.8218 | 7999.3803 | 18.4017 | 613.5225 | [5 empty] | 175.0802 | 181.6062 | 149.7598 | [5 empty] | 0.0023 | -0.0236 | 5002.0608 | 558.4863 |  |  |  |  | 175.3023 | 182.0652 | 148.9334 | [7 empty] | -0.0171 | 0.4325 | 0.4564 | 4974.2083 | 0.4228 | 558.8426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.843 | -34.2225 | 35.8774 | 8000.8777 | 18.4022 | 613.965 | [5 empty] | 175.775 | 182.3271 | 150.3539 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0235 | 5002.0527 | 559.0455 |  |  |  |  | 175.9722 | 182.7954 | 149.6526 | [7 empty] | -0.0662 | 0.3937 | 0.4227 | 4977.8411 | 0.4105 | 559.4078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.8745 | -34.2786 | 35.9405 | 8002.4202 | 18.41 | 614.474 | [5 empty] | 176.4716 | 183.0497 | 150.9494 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0234 | 5002.0446 | 559.6041 |  |  |  |  | 176.6599 | 183.5505 | 150.1573 | [7 empty] | -0.0851 | 0.4393 | 0.4709 | 4975.5233 | 0.4603 | 559.99 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.9039 | -34.3296 | 35.9981 | 8003.3968 | 18.4157 | 614.9718 | [5 empty] | 177.1698 | 183.774 | 151.5464 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0233 | 5002.0366 | 560.1619 |  |  |  |  | 177.3174 | 184.0451 | 151.0045 | [7 empty] | 0.0141 | 0.2613 | 0.2849 | 4984.1212 | 0.2554 | 560.3702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.9216 | -34.3714 | 36.0435 | 8003.1544 | 18.4175 | 615.4411 | [5 empty] | 177.8698 | 184.5001 | 152.1448 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0232 | 5002.0285 | 560.7191 |  |  |  |  | 177.4547 | 184.5476 | 151.0346 | [7 empty] | -0.2457 | 0.438 | 0.5236 | 4979.5521 | 0.5544 | 560.7555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.9784 | -34.4648 | 36.1498 | 8005.3345 | 18.4599 | 616.3288 | [5 empty] | 178.5714 | 185.228 | 152.7447 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0231 | 5002.0205 | 561.2756 |  |  |  |  | 178.0149 | 185.0032 | 151.495 | [7 empty] | -0.1475 | 0.3931 | 0.4422 | 4979.9608 | 0.4522 | 561.104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.9773 | -34.4771 | 36.1613 | 8005.8737 | 18.4277 | 616.3975 | [5 empty] | 179.2748 | 185.9577 | 153.346 | [5 empty] | 0.0022 | -0.023 | 5002.0126 | 561.8315 |  |  |  |  | 180.1715 | 186.3635 | 153.1126 | [7 empty] | 0.5479 | 0.1175 | 0.5635 | 4980.1496 | 0.5065 | 562.1397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.9964 | -34.369 | 36.0641 | 7988.3311 | 18.3892 | 616.84 | [5 empty] | 179.9799 | 186.6891 | 153.9488 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0229 | 5002.0047 | 562.3867 |  |  |  |  | 180.3136 | 186.8866 | 153.1459 | [7 empty] | 0.2779 | 0.2995 | 0.4242 | 4975.5268 | 0.3166 | 562.5362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -11.057 | -34.3459 | 36.0608 | 7976.2808 | 18.4057 | 617.7872 | [5 empty] | 180.6867 | 187.4223 | 154.5531 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0228 | 5001.9969 | 562.9412 |  |  |  |  | 181.1092 | 187.7111 | 154.115 | [7 empty] | 0.2343 | 0.1972 | 0.3198 | 4982.8823 | 0.2436 | 563.159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -11.0791 | -34.3977 | 36.117 | 7977.5405 | 18.4094 | 618.2441 | [5 empty] | 181.3952 | 188.1573 | 155.1588 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0227 | 5001.9891 | 563.495 |  |  |  |  | 181.6455 | 188.3616 | 154.0795 | [7 empty] | 0.2374 | 0.4074 | 0.4903 | 4969.9982 | 0.3706 | 563.6486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.2278 | -34.459 | 36.2212 | 7985.8146 | 18.4098 | 618.6478 | [5 empty] | 182.1054 | 188.8941 | 155.766 | [5 empty] | 0.0022 | -0.0226 | 5001.9813 | 564.0481 |  |  |  |  | 182.3223 | 189.0932 | 154.8911 | [7 empty] | 0.18 | 0.337 | 0.4012 | 4975.7114 | 0.3065 | 564.1973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.2507 | -34.5131 | 36.2798 | 7986.8978 | 18.4167 | 619.1413 | [5 empty] | 182.8173 | 189.6326 | 156.3747 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0225 | 5001.9736 | 564.6006 |  |  |  |  | 182.4984 | 189.6284 | 154.9772 | [7 empty] | -0.0737 | 0.4998 | 0.5278 | 4971.9144 | 0.5015 | 564.5975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.4159 | -34.6164 | 36.4296 | 7994.1907 | 18.4626 | 620.0661 | [5 empty] | 183.5309 | 190.3729 | 156.9848 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0224 | 5001.9659 | 565.1524 |  |  |  |  | 183.3047 | 190.4602 | 155.9557 | [7 empty] | -0.1131 | 0.3961 | 0.4341 | 4979.2012 | 0.4317 | 565.2174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.4095 | -34.6185 | 36.4296 | 7993.9972 | 18.4248 | 620.0795 | [5 empty] | 184.2463 | 191.115 | 157.5964 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0223 | 5001.9583 | 565.7036 |  |  |  |  | 183.8954 | 191.1341 | 156.3307 | [7 empty] | -0.139 | 0.4648 | 0.5071 | 4975.6864 | 0.5055 | 565.7178 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.4432 | -34.6736 | 36.4926 | 7996.3312 | 18.4282 | 620.5161 | [5 empty] | 184.9633 | 191.8589 | 158.2094 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0222 | 5001.9507 | 566.2541 |  |  |  |  | 184.6401 | 191.9265 | 157.1812 | [7 empty] | -0.185 | 0.3975 | 0.4595 | 4980.8986 | 0.4771 | 566.304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.4696 | -34.7244 | 36.5493 | 7997.6895 | 18.4316 | 620.966 | [5 empty] | 185.6821 | 192.6045 | 158.824 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0221 | 5001.9431 | 566.8039 |  |  |  |  | 185.3953 | 192.768 | 157.733 | [7 empty] | -0.2137 | 0.4519 | 0.5209 | 4978.3245 | 0.5412 | 566.9242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.5085 | -34.7698 | 36.6046 | 7998.1611 | 18.4374 | 621.4761 | [5 empty] | 186.4026 | 193.352 | 159.44 | [5 empty] | 0.0021 | -0.022 | 5001.9356 | 567.3531 |  |  |  |  | 186.1458 | 193.5335 | 158.6817 | [7 empty] | -0.2487 | 0.34 | 0.4404 | 4985.9572 | 0.4761 | 567.4862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.5305 | -34.8223 | 36.6615 | 7999.2062 | 18.443 | 621.9502 | [5 empty] | 187.1248 | 194.1012 | 160.0574 | [5 empty] | 0.0021 | -0.022 | 5001.9282 | 567.9016 |  |  |  |  | 188.3732 | 194.929 | 160.3234 | [7 empty] | 0.4625 | 0.0693 | 0.4694 | 4985.4629 | 0.4392 | 568.5053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.4637 | -34.9599 | 36.7713 | 8009.0555 | 18.4583 | 622.2202 | [5 empty] | 187.8488 | 194.8522 | 160.6764 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0219 | 5001.9207 | 568.4494 |  |  |  |  | 188.4237 | 194.9686 | 160.371 | [7 empty] | 0.4712 | 0.0628 | 0.4767 | 4985.6526 | 0.4387 | 568.5341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4876 | -35.0115 | 36.8279 | 8010.2225 | 18.4629 | 622.681 | [5 empty] | 188.5745 | 195.605 | 161.2968 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0218 | 5001.9133 | 568.9966 |  |  |  |  | 189.1473 | 196.2405 | 160.4447 | [7 empty] | 0.1682 | 0.4527 | 0.5027 | 4969.4377 | 0.4013 | 569.457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.401 | -35.1501 | 36.9328 | 8018.8053 | 18.482 | 622.994 | [5 empty] | 189.3019 | 196.3596 | 161.9187 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0217 | 5001.9059 | 569.5432 |  |  |  |  | 189.1407 | 196.2226 | 160.4245 | [7 empty] | 0.1784 | 0.4533 | 0.5067 | 4969.1562 | 0.3958 | 569.4441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.4293 | -35.1944 | 36.9838 | 8019.245 | 18.485 | 623.4587 | [5 empty] | 190.031 | 197.116 | 162.5421 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0216 | 5001.8987 | 570.089 |  |  |  |  | 189.9395 | 197.0517 | 161.318 | [7 empty] | 0.1469 | 0.3806 | 0.4275 | 4974.3008 | 0.3351 | 570.0427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.4293 | -35.1257 | 36.9186 | 8006.0571 | 18.4564 | 623.8714 | [5 empty] | 190.7619 | 197.8742 | 163.167 | [5 empty] | 0.0021 | -0.0215 | 5001.8914 | 570.6343 |  |  |  |  | 191.3573 | 198.5712 | 162.4511 | [7 empty] | 0.1225 | 0.4248 | 0.4622 | 4972.3268 | 0.3805 | 571.1338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.4769 | -35.1726 | 36.9781 | 8007.5555 | 18.4601 | 624.3387 | [5 empty] | 191.4945 | 198.6342 | 163.7933 | [5 empty] | 0.002 | -0.0214 | 5001.8842 | 571.1788 |  |  |  |  | 191.7507 | 198.9878 | 162.8422 | [7 empty] | 0.1081 | 0.409 | 0.4433 | 4973.6259 | 0.3623 | 571.4316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.5011 | -35.0904 | 36.9075 | 7993.0911 | 18.4318 | 624.8136 | [5 empty] | 192.2288 | 199.396 | 164.4211 | [5 empty] | 0.002 | -0.0213 | 5001.877 | 571.7228 |  |  |  |  | 192.5108 | 199.781 | 163.7626 | [7 empty] | 0.0653 | 0.3184 | 0.3456 | 4980.0687 | 0.2907 | 571.9969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.543 | -35.13 | 36.9583 | 7993.5234 | 18.4338 | 625.2797 | [5 empty] | 192.9649 | 200.1595 | 165.0504 | [5 empty] | 0.002 | -0.0212 | 5001.8698 | 572.266 |  |  |  |  | 193.0207 | 200.6828 | 164.2452 | [7 empty] | -0.2108 | 0.446 | 0.5134 | 4978.9804 | 0.5347 | 572.6372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.5681 | -35.1829 | 37.0164 | 7994.6761 | 18.44 | 625.7549 | [5 empty] | 193.7027 | 200.9249 | 165.6812 | [5 empty] | 0.002 | -0.0211 | 5001.8626 | 572.8087 |  |  |  |  | 193.8644 | 201.5337 | 165.1494 | [7 empty] | -0.2191 | 0.374 | 0.4528 | 4983.4867 | 0.4832 | 573.2389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.6062 | -35.2237 | 37.0672 | 7994.7814 | 18.4441 | 626.2453 | [5 empty] | 194.4422 | 201.6921 | 166.3135 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.8556 | 573.3507 |  |  |  |  | 194.5418 | 202.2429 | 165.9959 | [7 empty] | -0.2617 | 0.286 | 0.4047 | 4989.7321 | 0.4462 | 573.7386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.6349 | -35.2778 | 37.1277 | 7997.0984 | 18.4462 | 626.6497 | [5 empty] | 195.1835 | 202.4611 | 166.9472 | [5 empty] | 0.002 | -0.021 | 5001.8485 | 573.892 |  |  |  |  | 195.2978 | 203.0294 | 166.8068 | [7 empty] | -0.2862 | 0.2312 | 0.3829 | 4993.5793 | 0.4272 | 574.2908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.6649 | -35.3227 | 37.1797 | 7997.3141 | 18.4515 | 627.1403 | [5 empty] | 195.9265 | 203.2319 | 167.5825 | [5 empty] | 0.002 | -0.0209 | 5001.8415 | 574.4327 |  |  |  |  | 195.4806 | 203.6122 | 166.8627 | [7 empty] | -0.5529 | 0.4149 | 0.7056 | 4988.9049 | 0.7744 | 574.6987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.6921 | -35.3566 | 37.2206 | 7996.6063 | 18.4519 | 627.596 | [5 empty] | 196.6713 | 204.0045 | 168.2192 | [5 empty] | 0.002 | -0.0208 | 5001.8345 | 574.9727 |  |  |  |  | 196.2615 | 204.4292 | 167.7798 | [7 empty] | -0.5921 | 0.3334 | 0.6916 | 4994.6592 | 0.7564 | 575.2688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.7274 | -35.3995 | 37.2725 | 7996.8833 | 18.4563 | 628.08 | [5 empty] | 197.4178 | 204.7789 | 168.8575 | [5 empty] | 0.002 | -0.0207 | 5001.8276 | 575.5121 |  |  |  |  | 196.2553 | 204.4197 | 167.7866 | [7 empty] | -0.5917 | 0.3282 | 0.6886 | 4994.9556 | 0.7524 | 575.2622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.7557 | -35.4427 | 37.3225 | 7997.3776 | 18.4586 | 628.5267 | [5 empty] | 198.1661 | 205.5552 | 169.4972 | [5 empty] | 0.002 | -0.0206 | 5001.8207 | 576.0509 |  |  |  |  | 198.8424 | 205.9772 | 169.0775 | [7 empty] | 0.3425 | 0.2042 | 0.4081 | 4980.6311 | 0.3224 | 576.3431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7942 | -35.4801 | 37.3702 | 7997.4634 | 18.4602 | 628.9858 | [5 empty] | 198.9161 | 206.3332 | 170.1384 | [5 empty] | 0.002 | -0.0205 | 5001.8138 | 576.589 |  |  |  |  | 199.1193 | 206.5487 | 169.9136 | [7 empty] | 0.0553 | 0.1132 | 0.144 | 4992.671 | 0.114 | 576.7377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.8216 | -35.516 | 37.4131 | 7996.3591 | 18.4645 | 629.4906 | [5 empty] | 199.6678 | 207.1131 | 170.7811 | [5 empty] | 0.002 | -0.0204 | 5001.807 | 577.1265 |  |  |  |  | 199.7975 | 207.3194 | 170.3221 | [7 empty] | 0.0318 | 0.1951 | 0.2176 | 4988.4047 | 0.1856 | 577.2685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.8494 | -35.5578 | 37.4615 | 7996.6628 | 18.4665 | 629.9358 | [5 empty] | 200.4213 | 207.8947 | 171.4253 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.8002 | 577.6634 |  |  |  |  | 201.4209 | 208.4456 | 171.2633 | [7 empty] | 0.4883 | 0.1312 | 0.5094 | 4981.6497 | 0.447 | 578.0406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.873 | -35.5905 | 37.5001 | 7996.4032 | 18.4632 | 630.3308 | [5 empty] | 201.1766 | 208.6782 | 172.071 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0203 | 5001.7934 | 578.1996 |  |  |  |  | 202.2844 | 209.3364 | 172.2938 | [7 empty] | 0.4494 | 0.033 | 0.4506 | 4988.3362 | 0.4279 | 578.6486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.8955 | -35.6307 | 37.5455 | 7995.9716 | 18.4668 | 630.8039 | [5 empty] | 201.9336 | 209.4635 | 172.7182 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0202 | 5001.7867 | 578.7352 |  |  |  |  | 203.0016 | 210.1042 | 173.1044 | [7 empty] | 0.404 | -0.0228 | 0.4021 | 4992.671 | 0.4 | 579.1708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.924 | -35.6719 | 37.5936 | 7995.8032 | 18.471 | 631.2835 | [5 empty] | 202.6923 | 210.2506 | 173.3669 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0201 | 5001.78 | 579.2702 |  |  |  |  | 203.7225 | 210.8655 | 173.858 | [7 empty] | 0.3744 | -0.0626 | 0.3749 | 4995.693 | 0.3857 | 579.6867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -12.0059 | -35.7319 | 37.6767 | 7994.5392 | 18.5063 | 632.1935 | [5 empty] | 203.4528 | 211.0396 | 174.0171 | [5 empty] | 0.0019 | -0.02 | 5001.7734 | 579.8045 |  |  |  |  | 203.7856 | 210.9428 | 173.9725 | [7 empty] | 0.3576 | -0.0779 | 0.3604 | 4996.9802 | 0.3706 | 579.7391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -12.0158 | -35.784 | 37.7293 | 7995.1126 | 18.5122 | 632.6514 | [5 empty] | 204.2151 | 211.8304 | 174.6688 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0199 | 5001.7667 | 580.3382 |  |  |  |  | 204.7708 | 212.3221 | 175.3143 | [7 empty] | 0.0373 | -0.1069 | 0.094 | 5006.0493 | 0.1094 | 580.6691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -12.0196 | -35.783 | 37.7296 | 7995.5703 | 18.4742 | 632.6175 | [5 empty] | 204.9792 | 212.623 | 175.3221 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0198 | 5001.7601 | 580.8713 |  |  |  |  | 205.0755 | 212.9344 | 176.2168 | [7 empty] | -0.2585 | -0.2051 | 0.3196 | 5018.5963 | 0.249 | 581.0802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -12.055 | -35.8209 | 37.7769 | 7995.7421 | 18.4755 | 633.0608 | [5 empty] | 205.7449 | 213.4174 | 175.9768 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0197 | 5001.7536 | 581.4037 |  |  |  |  | 205.3567 | 213.5308 | 176.7769 | [7 empty] | -0.5143 | -0.1952 | 0.5452 | 5023.8768 | 0.4691 | 581.4796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -12.0838 | -35.8715 | 37.8341 | 7996.8917 | 18.481 | 633.5187 | [5 empty] | 206.5125 | 214.2136 | 176.633 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7471 | 581.9355 |  |  |  |  | 207.3945 | 214.6935 | 176.3394 | [7 empty] | 0.4489 | 0.1582 | 0.4812 | 4981.2114 | 0.4079 | 582.2552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.132 | -35.955 | 37.9288 | 7997.9747 | 18.5171 | 634.3405 | [5 empty] | 207.2818 | 215.0117 | 177.2907 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0196 | 5001.7406 | 582.4667 |  |  |  |  | 208.1286 | 215.5352 | 176.7951 | [7 empty] | 0.4163 | 0.2432 | 0.4907 | 4977.0753 | 0.3881 | 582.8142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.1635 | -35.9923 | 37.9742 | 7997.899 | 18.5183 | 634.7829 | [5 empty] | 208.0529 | 215.8116 | 177.95 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0195 | 5001.7341 | 582.9973 |  |  |  |  | 208.3736 | 215.8414 | 176.7214 | [7 empty] | 0.4193 | 0.3537 | 0.5599 | 4970.6467 | 0.4183 | 583.017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1924 | -36.0651 | 38.0525 | 8001.5811 | 18.5292 | 635.2361 | [5 empty] | 208.8258 | 216.6134 | 178.6107 | [5 empty] | 0.0019 | -0.0194 | 5001.7277 | 583.5273 |  |  |  |  | 208.5713 | 216.4483 | 176.7787 | [7 empty] | 0.1566 | 0.5378 | 0.5782 | 4966.0463 | 0.4609 | 583.4183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.2277 | -36.1234 | 38.1192 | 8004.1152 | 18.5353 | 635.6697 | [5 empty] | 209.6004 | 217.417 | 179.273 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0193 | 5001.7213 | 584.0566 |  |  |  |  | 209.3644 | 217.3009 | 177.7293 | [7 empty] | 0.0981 | 0.4598 | 0.4887 | 4971.8978 | 0.4008 | 583.9802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.2591 | -36.1876 | 38.1901 | 8007.6086 | 18.5406 | 636.0659 | [5 empty] | 210.3768 | 218.2224 | 179.9368 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0192 | 5001.7149 | 584.5853 |  |  |  |  | 210.1283 | 218.0533 | 178.6891 | [7 empty] | 0.0832 | 0.3456 | 0.3738 | 4978.831 | 0.3048 | 584.4744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2962 | -36.2496 | 38.2608 | 8010.1154 | 18.5501 | 636.5395 | [5 empty] | 211.1549 | 219.0296 | 180.6021 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7087 | 585.1134 |  |  |  |  | 210.8963 | 218.8583 | 179.6517 | [7 empty] | 0.0353 | 0.2499 | 0.2711 | 4985.4417 | 0.2304 | 585.0015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.3188 | -36.3178 | 38.3327 | 8013.5778 | 18.5571 | 636.9444 | [5 empty] | 211.9349 | 219.8387 | 181.2689 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0191 | 5001.7023 | 585.6409 |  |  |  |  | 211.905 | 220.3658 | 180.6199 | [7 empty] | -0.2943 | 0.3838 | 0.5 | 4985.2409 | 0.5386 | 585.9835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.3457 | -36.378 | 38.3984 | 8015.6094 | 18.5656 | 637.4058 | [5 empty] | 212.7166 | 220.6497 | 181.9372 | [5 empty] | 0.0018 | -0.019 | 5001.6961 | 586.1677 |  |  |  |  | 212.7094 | 221.1823 | 181.5801 | [7 empty] | -0.3186 | 0.2897 | 0.4448 | 4991.1983 | 0.4888 | 586.5128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.3667 | -36.4486 | 38.4722 | 8019.1643 | 18.5739 | 637.8192 | [5 empty] | 213.5001 | 221.4624 | 182.6071 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0189 | 5001.6898 | 586.694 |  |  |  |  | 213.4185 | 221.9753 | 182.1389 | [7 empty] | -0.3504 | 0.325 | 0.4923 | 4989.9051 | 0.5392 | 587.0251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.4015 | -36.4992 | 38.5313 | 8021.3514 | 18.5754 | 638.2058 | [5 empty] | 214.2853 | 222.2771 | 183.2784 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0188 | 5001.6836 | 587.2196 |  |  |  |  | 214.163 | 222.7686 | 183.0153 | [7 empty] | -0.3965 | 0.256 | 0.4839 | 4994.9032 | 0.5312 | 587.5359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.4381 | -36.5717 | 38.6118 | 8025.2984 | 18.5861 | 638.652 | [5 empty] | 215.0724 | 223.0935 | 183.9513 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0187 | 5001.6775 | 587.7446 |  |  |  |  | 214.97 | 223.6416 | 183.6495 | [7 empty] | -0.4124 | 0.286 | 0.5142 | 4993.5507 | 0.5645 | 588.0961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.4741 | -36.6298 | 38.6785 | 8027.2839 | 18.5948 | 639.1238 | [5 empty] | 215.8612 | 223.9118 | 184.6257 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0186 | 5001.6714 | 588.2691 |  |  |  |  | 215.7342 | 224.4523 | 184.6122 | [7 empty] | -0.4653 | 0.1943 | 0.5133 | 4999.98 | 0.5552 | 588.6144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.5245 | -36.6763 | 38.7388 | 8028.7438 | 18.5996 | 639.5794 | [5 empty] | 216.6518 | 224.732 | 185.3017 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6653 | 588.7929 |  |  |  |  | 215.97 | 225.0402 | 185.0803 | [7 empty] | -0.7322 | 0.234 | 0.7762 | 5003.6951 | 0.819 | 588.9892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.5325 | -36.5877 | 38.6577 | 8014.0053 | 18.5689 | 639.9949 | [5 empty] | 217.4442 | 225.554 | 185.9791 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0185 | 5001.6592 | 589.3161 |  |  |  |  | 216.8498 | 225.9465 | 186.104 | [7 empty] | -0.7626 | 0.1458 | 0.7818 | 5009.3979 | 0.8048 | 589.5652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.5747 | -36.6312 | 38.7126 | 8014.6414 | 18.5739 | 640.4635 | [5 empty] | 218.2384 | 226.3779 | 186.6581 | [5 empty] | 0.0018 | -0.0184 | 5001.6532 | 589.8387 |  |  |  |  | 217.4964 | 226.473 | 186.5975 | [7 empty] | -0.6566 | 0.1124 | 0.6712 | 5008.9238 | 0.6891 | 589.8989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.594 | -36.5526 | 38.6447 | 8001.2706 | 18.5472 | 640.9014 | [5 empty] | 219.0344 | 227.2036 | 187.3386 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0183 | 5001.6471 | 590.3606 |  |  |  |  | 219.441 | 227.8465 | 186.2483 | [7 empty] | 0.0464 | 0.5109 | 0.531 | 4970.7208 | 0.4583 | 590.7658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.6253 | -36.599 | 38.6988 | 8001.8981 | 18.5527 | 641.3625 | [5 empty] | 219.8321 | 228.0312 | 188.0207 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0182 | 5001.6412 | 590.882 |  |  |  |  | 220.0358 | 228.344 | 186.6948 | [7 empty] | 0.1346 | 0.4868 | 0.5222 | 4970.1479 | 0.4177 | 591.0787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.6564 | -36.6423 | 38.7499 | 8002.5644 | 18.5555 | 641.7914 | [5 empty] | 220.6316 | 228.8606 | 188.7042 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.6352 | 591.4028 |  |  |  |  | 220.8219 | 229.1423 | 187.6398 | [7 empty] | 0.1093 | 0.3945 | 0.4264 | 4975.9387 | 0.342 | 591.5793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.6925 | -36.6852 | 38.8023 | 8002.6456 | 18.5618 | 642.2794 | [5 empty] | 221.433 | 229.6919 | 189.3893 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0181 | 5001.6293 | 591.923 |  |  |  |  | 221.6255 | 229.9807 | 188.6716 | [7 empty] | 0.0599 | 0.2881 | 0.3116 | 4983.0533 | 0.2576 | 592.1033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6967 | -36.6825 | 38.8013 | 8002.6146 | 18.5277 | 642.272 | [5 empty] | 222.2361 | 230.525 | 190.076 | [5 empty] | 0.0017 | -0.018 | 5001.6234 | 592.4426 |  |  |  |  | 222.3292 | 230.6933 | 189.5742 | [7 empty] | 0.0314 | 0.188 | 0.2081 | 4989.3434 | 0.1751 | 592.5473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.7242 | -36.7242 | 38.8497 | 8002.5885 | 18.5322 | 642.7302 | [5 empty] | 223.041 | 231.3601 | 190.7641 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0179 | 5001.6175 | 592.9615 |  |  |  |  | 223.182 | 231.6193 | 190.5255 | [7 empty] | -0.0256 | 0.1334 | 0.1537 | 4993.6914 | 0.1487 | 593.1223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.7932 | -36.8077 | 38.9513 | 8003.4343 | 18.5722 | 643.6192 | [5 empty] | 223.8477 | 232.1969 | 191.4539 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0178 | 5001.6117 | 593.4799 |  |  |  |  | 224.0373 | 232.5227 | 191.5449 | [7 empty] | -0.0744 | 0.0498 | 0.1018 | 4999.4828 | 0.1161 | 593.6813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.8206 | -36.8492 | 38.9996 | 8003.6466 | 18.5753 | 644.0552 | [5 empty] | 224.6563 | 233.0357 | 192.1451 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0177 | 5001.6059 | 593.9977 |  |  |  |  | 224.3162 | 233.1304 | 192.1378 | [7 empty] | -0.3313 | 0.0529 | 0.3404 | 5004.9863 | 0.3525 | 594.0561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.8206 | -36.8573 | 39.0073 | 8004.7842 | 18.5436 | 644.035 | [5 empty] | 225.4666 | 233.8763 | 192.8379 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0177 | 5001.6001 | 594.5149 |  |  |  |  | 224.6342 | 233.7423 | 193.1394 | [7 empty] | -0.6129 | -0.0723 | 0.617 | 5018.2652 | 0.5791 | 594.4326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.8562 | -36.8868 | 39.0469 | 8003.5908 | 18.5458 | 644.5038 | [5 empty] | 226.2787 | 234.7187 | 193.5322 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0176 | 5001.5944 | 595.0315 |  |  |  |  | 225.3773 | 234.5799 | 193.6816 | [7 empty] | -0.6433 | -0.02 | 0.645 | 5015.9654 | 0.6233 | 594.9465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.8121 | -37.0606 | 39.1967 | 8011.8524 | 18.5993 | 645.2325 | [5 empty] | 227.0926 | 235.5631 | 194.228 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0175 | 5001.5886 | 595.5475 |  |  |  |  | 227.8221 | 236.1867 | 193.3146 | [7 empty] | 0.2907 | 0.4065 | 0.5132 | 4971.6089 | 0.3795 | 595.9275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.8385 | -37.0906 | 39.2338 | 8010.8576 | 18.5993 | 645.6599 | [5 empty] | 227.9083 | 236.4093 | 194.9254 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0174 | 5001.583 | 596.0629 |  |  |  |  | 228.4857 | 236.9339 | 193.7589 | [7 empty] | 0.2678 | 0.4641 | 0.5502 | 4968.9567 | 0.4097 | 596.3816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.8236 | -37.093 | 39.2313 | 8010.2623 | 18.5693 | 645.6826 | [5 empty] | 228.7258 | 237.2574 | 195.6244 | [5 empty] | 0.0017 | -0.0173 | 5001.5773 | 596.5777 |  |  |  |  | 229.3007 | 237.7888 | 194.7926 | [7 empty] | 0.217 | 0.3636 | 0.4376 | 4975.6758 | 0.3271 | 596.8995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.7487 | -37.2438 | 39.3496 | 8020.432 | 18.5911 | 645.9562 | [5 empty] | 229.5451 | 238.1073 | 196.3249 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0173 | 5001.5717 | 597.092 |  |  |  |  | 229.9034 | 238.5772 | 195.7383 | [7 empty] | 0.054 | 0.2887 | 0.3105 | 4983.4073 | 0.26 | 597.3755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.8177 | -37.3138 | 39.4383 | 8019.7647 | 18.627 | 646.8388 | [5 empty] | 230.3663 | 238.9592 | 197.0269 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0172 | 5001.5661 | 597.6056 |  |  |  |  | 230.6827 | 239.4116 | 196.6564 | [7 empty] | 0.0042 | 0.2207 | 0.2379 | 4988.2881 | 0.2141 | 597.8778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.8616 | -37.361 | 39.4972 | 8021.0341 | 18.6325 | 647.2866 | [5 empty] | 231.1892 | 239.8129 | 197.7305 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0171 | 5001.5605 | 598.1187 |  |  |  |  | 231.3035 | 240.1971 | 197.6298 | [7 empty] | -0.1451 | 0.1353 | 0.2115 | 4996.2948 | 0.233 | 598.3491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.8779 | -37.412 | 39.5508 | 8021.7558 | 18.6386 | 647.7253 | [5 empty] | 232.014 | 240.6685 | 198.4356 | [5 empty] | 0.0016 | -0.017 | 5001.5549 | 598.6312 |  |  |  |  | 232.1429 | 241.0861 | 198.5994 | [7 empty] | -0.1891 | 0.0651 | 0.2077 | 5001.1508 | 0.2266 | 598.8807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.9139 | -37.4616 | 39.6095 | 8023.0199 | 18.6446 | 648.1692 | [5 empty] | 232.8405 | 241.5259 | 199.1423 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5494 | 599.143 |  |  |  |  | 232.4001 | 241.6767 | 199.3799 | [7 empty] | -0.4707 | 0.0078 | 0.473 | 5010.4675 | 0.4662 | 599.2329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.944 | -37.4833 | 39.6399 | 8021.4731 | 18.6417 | 648.5766 | [5 empty] | 233.6689 | 242.3853 | 199.8505 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0169 | 5001.5439 | 599.6543 |  |  |  |  | 234.3346 | 243.0731 | 198.6967 | [7 empty] | 0.2256 | 0.5011 | 0.5643 | 4968.168 | 0.4305 | 600.0624 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.9749 | -37.5345 | 39.6985 | 8023.054 | 18.6466 | 648.9919 | [5 empty] | 234.4991 | 243.2465 | 200.5603 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0168 | 5001.5385 | 600.1651 |  |  |  |  | 234.3558 | 243.0955 | 198.735 | [7 empty] | 0.2228 | 0.4951 | 0.5576 | 4968.5594 | 0.4211 | 600.0756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -13.01 | -37.582 | 39.7549 | 8023.7979 | 18.6533 | 649.4552 | [5 empty] | 235.3311 | 244.1096 | 201.2716 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0167 | 5001.533 | 600.6752 |  |  |  |  | 235.2192 | 244.0068 | 199.6359 | [7 empty] | 0.1913 | 0.4505 | 0.5042 | 4971.7287 | 0.3833 | 600.6145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -13.0662 | -37.6638 | 39.8507 | 8024.5005 | 18.6892 | 650.2847 | [5 empty] | 236.165 | 244.9746 | 201.9845 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0166 | 5001.5276 | 601.1848 |  |  |  |  | 236.7367 | 245.6465 | 201.2949 | [7 empty] | 0.1021 | 0.363 | 0.3927 | 4978.5107 | 0.3178 | 601.5794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.1018 | -37.7068 | 39.903 | 8025.1885 | 18.6929 | 650.7126 | [5 empty] | 237.0006 | 245.8415 | 202.699 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5222 | 601.6938 |  |  |  |  | 237.5972 | 246.5742 | 202.185 | [7 empty] | 0.0598 | 0.328 | 0.3495 | 4981.3637 | 0.2953 | 602.1226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.1258 | -37.7543 | 39.9558 | 8026.2476 | 18.6962 | 651.1139 | [5 empty] | 237.8381 | 246.7103 | 203.415 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0165 | 5001.5169 | 602.2022 |  |  |  |  | 237.7592 | 246.9564 | 202.3154 | [7 empty] | -0.0761 | 0.4034 | 0.427 | 4980.1779 | 0.4044 | 602.3459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.1257 | -37.7555 | 39.957 | 8026.717 | 18.6641 | 651.0865 | [5 empty] | 238.6774 | 247.581 | 204.1325 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0164 | 5001.5115 | 602.71 |  |  |  |  | 238.5298 | 247.7705 | 203.1141 | [7 empty] | -0.1031 | 0.366 | 0.3965 | 4982.8262 | 0.3865 | 602.8203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.1544 | -37.7801 | 39.9898 | 8025.5144 | 18.6619 | 651.4852 | [5 empty] | 239.5185 | 248.4535 | 204.8516 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0163 | 5001.5062 | 603.2173 |  |  |  |  | 239.9626 | 249.1494 | 204.7609 | [7 empty] | -0.0881 | 0.2031 | 0.237 | 4991.4266 | 0.2481 | 603.6206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.1865 | -37.84 | 40.057 | 8027.7312 | 18.6706 | 651.9251 | [5 empty] | 240.3614 | 249.328 | 205.5723 | [5 empty] | 0.0016 | -0.0162 | 5001.5009 | 603.7239 |  |  |  |  | 240.7487 | 249.952 | 205.5852 | [7 empty] | -0.099 | 0.1533 | 0.1972 | 4994.3904 | 0.2144 | 604.0845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.2271 | -37.8751 | 40.1036 | 8027.6158 | 18.6732 | 652.3636 | [5 empty] | 241.2062 | 250.2043 | 206.2945 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0162 | 5001.4956 | 604.23 |  |  |  |  | 241.0943 | 250.6513 | 206.4959 | [7 empty] | -0.3924 | 0.0866 | 0.4071 | 5004.3264 | 0.4247 | 604.4875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.2819 | -37.9594 | 40.2013 | 8028.5796 | 18.7092 | 653.1837 | [5 empty] | 242.0528 | 251.0826 | 207.0184 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0161 | 5001.4905 | 604.7356 |  |  |  |  | 241.407 | 251.2956 | 207.3174 | [7 empty] | -0.6639 | 0.0312 | 0.6672 | 5013.1776 | 0.6568 | 604.858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.2778 | -37.9648 | 40.2051 | 8029.0018 | 18.6802 | 653.1833 | [5 empty] | 242.9012 | 251.9627 | 207.7437 | [5 empty] | 0.0015 | -0.016 | 5001.4852 | 605.2405 |  |  |  |  | 242.1595 | 252.0926 | 208.1375 | [7 empty] | -0.6953 | -0.0153 | 0.6968 | 5016.3771 | 0.67 | 605.3149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.3473 | -38.042 | 40.301 | 8029.3216 | 18.7163 | 654.0371 | [5 empty] | 243.7515 | 252.8448 | 208.4707 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.4801 | 605.7449 |  |  |  |  | 244.7092 | 253.803 | 207.5391 | [7 empty] | 0.2438 | 0.486 | 0.5574 | 4969.1582 | 0.4232 | 606.291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.3737 | -38.0732 | 40.3393 | 8028.9258 | 18.7149 | 654.4188 | [5 empty] | 244.6036 | 253.7287 | 209.1992 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0159 | 5001.4749 | 606.2488 |  |  |  |  | 244.7664 | 253.8607 | 207.5818 | [7 empty] | 0.2456 | 0.4872 | 0.5592 | 4969.0578 | 0.416 | 606.3238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.4047 | -38.1096 | 40.384 | 8028.6397 | 18.7178 | 654.8509 | [5 empty] | 245.4575 | 254.6146 | 209.9292 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0158 | 5001.4698 | 606.752 |  |  |  |  | 245.5762 | 254.7199 | 208.46 | [7 empty] | 0.2097 | 0.4382 | 0.4995 | 4972.4987 | 0.3738 | 606.8118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.4283 | -38.1699 | 40.4487 | 8030.8573 | 18.7253 | 655.263 | [5 empty] | 246.3133 | 255.5023 | 210.6609 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0157 | 5001.4647 | 607.2547 |  |  |  |  | 246.3461 | 255.5475 | 209.2977 | [7 empty] | 0.1688 | 0.3946 | 0.4431 | 4975.7478 | 0.3358 | 607.2803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.4651 | -38.204 | 40.4932 | 8030.9904 | 18.7255 | 655.6581 | [5 empty] | 247.1709 | 256.392 | 211.3941 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4595 | 607.7569 |  |  |  |  | 247.3097 | 256.9662 | 210.205 | [7 empty] | -0.1038 | 0.509 | 0.5351 | 4975.4186 | 0.5086 | 608.0801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4971 | -38.2619 | 40.5585 | 8033.6054 | 18.731 | 656.0424 | [5 empty] | 248.0303 | 257.2835 | 212.1288 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0156 | 5001.4545 | 608.2584 |  |  |  |  | 248.1113 | 257.832 | 211.0433 | [7 empty] | -0.144 | 0.4749 | 0.5116 | 4978.1273 | 0.5013 | 608.5662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.5223 | -38.3357 | 40.6366 | 8037.6236 | 18.7405 | 656.4299 | [5 empty] | 248.8916 | 258.177 | 212.8652 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0155 | 5001.4495 | 608.7594 |  |  |  |  | 248.9068 | 258.6907 | 211.9162 | [7 empty] | -0.1884 | 0.4292 | 0.4835 | 4981.5463 | 0.4901 | 609.0467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.5566 | -38.2565 | 40.5734 | 8025.027 | 18.7161 | 656.8693 | [5 empty] | 249.7547 | 259.0724 | 213.6031 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0154 | 5001.4444 | 609.2599 |  |  |  |  | 249.7585 | 259.5967 | 212.8342 | [7 empty] | -0.2255 | 0.3808 | 0.4566 | 4984.9468 | 0.4762 | 609.5521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.5866 | -38.3115 | 40.6354 | 8027.0548 | 18.722 | 657.2693 | [5 empty] | 250.6197 | 259.9697 | 214.3426 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4395 | 609.7598 |  |  |  |  | 250.5613 | 260.4318 | 213.7242 | [7 empty] | -0.2517 | 0.322 | 0.4217 | 4988.6677 | 0.4496 | 610.0166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.5996 | -38.2498 | 40.5816 | 8016.7993 | 18.6965 | 657.6093 | [5 empty] | 251.4865 | 260.8689 | 215.0837 | [5 empty] | 0.0015 | -0.0153 | 5001.4345 | 610.2591 |  |  |  |  | 251.3254 | 261.2607 | 214.5955 | [7 empty] | -0.3005 | 0.2704 | 0.4157 | 4992.4679 | 0.4501 | 610.4761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.6407 | -38.2957 | 40.6387 | 8017.8959 | 18.7018 | 658.0396 | [5 empty] | 252.3551 | 261.7701 | 215.8264 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0152 | 5001.4296 | 610.7579 |  |  |  |  | 252.2257 | 262.209 | 215.6229 | [7 empty] | -0.3405 | 0.2005 | 0.4042 | 4997.0648 | 0.4381 | 611.0002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.6606 | -38.3593 | 40.7054 | 8020.3172 | 18.7104 | 658.4494 | [5 empty] | 253.2256 | 262.6731 | 216.5706 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0151 | 5001.4247 | 611.2561 |  |  |  |  | 253.0495 | 263.1018 | 216.5378 | [7 empty] | -0.3891 | 0.1522 | 0.4249 | 5000.6743 | 0.453 | 611.492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.8061 | -38.3353 | 40.732 | 8016.613 | 18.7049 | 658.9872 | [5 empty] | 254.098 | 263.5781 | 217.3164 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4198 | 611.7537 |  |  |  |  | 253.3636 | 263.7185 | 217.4173 | [7 empty] | -0.6422 | 0.0723 | 0.6495 | 5010.2684 | 0.6492 | 611.8308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.8379 | -38.3934 | 40.7974 | 8019.0141 | 18.7116 | 659.386 | [5 empty] | 254.9722 | 264.4849 | 218.0638 | [5 empty] | 0.0014 | -0.015 | 5001.4149 | 612.2508 |  |  |  |  | 255.3004 | 265.1196 | 216.6599 | [7 empty] | 0.0276 | 0.5633 | 0.5789 | 4970.1229 | 0.4996 | 612.5977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.9847 | -38.347 | 40.8039 | 8012.83 | 18.7018 | 659.9376 | [5 empty] | 255.8483 | 265.3938 | 218.8128 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0149 | 5001.41 | 612.7474 |  |  |  |  | 256.1006 | 265.9893 | 217.5654 | [7 empty] | -0.0238 | 0.512 | 0.5275 | 4973.9472 | 0.473 | 613.0719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.8988 | -38.4829 | 40.9024 | 8020.3087 | 18.7214 | 660.2308 | [5 empty] | 256.7262 | 266.3045 | 219.5634 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0148 | 5001.4052 | 613.2434 |  |  |  |  | 256.9086 | 266.8539 | 218.4818 | [7 empty] | -0.0673 | 0.4553 | 0.4751 | 4977.8845 | 0.4425 | 613.5418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.9419 | -38.5215 | 40.9535 | 8020.9167 | 18.7243 | 660.6417 | [5 empty] | 257.6059 | 267.2171 | 220.3156 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.4004 | 613.7388 |  |  |  |  | 257.6503 | 267.6504 | 219.3136 | [7 empty] | -0.1078 | 0.4071 | 0.4357 | 4981.3005 | 0.4212 | 613.9734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.8556 | -38.6706 | 41.0645 | 8030.0352 | 18.746 | 660.9118 | [5 empty] | 258.4875 | 268.1317 | 221.0693 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0147 | 5001.3956 | 614.2337 |  |  |  |  | 258.4336 | 268.5249 | 220.2416 | [7 empty] | -0.1766 | 0.3531 | 0.4086 | 4985.6064 | 0.4183 | 614.446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.8884 | -38.6937 | 41.0974 | 8028.4729 | 18.7459 | 661.3341 | [5 empty] | 259.371 | 269.0482 | 221.8246 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0146 | 5001.3909 | 614.728 |  |  |  |  | 259.3055 | 269.4318 | 221.2307 | [7 empty] | -0.2072 | 0.2842 | 0.3644 | 4989.9037 | 0.3858 | 614.9344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.919 | -38.7257 | 41.138 | 8027.9518 | 18.747 | 661.7409 | [5 empty] | 260.2564 | 269.9667 | 222.5816 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.3862 | 615.2218 |  |  |  |  | 259.5155 | 270.0814 | 221.3261 | [7 empty] | -0.4584 | 0.4476 | 0.6519 | 4986.5012 | 0.6971 | 615.2834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.9574 | -38.7637 | 41.1868 | 8028.1278 | 18.7507 | 662.1656 | [5 empty] | 261.1436 | 270.887 | 223.3401 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0145 | 5001.3814 | 615.7151 |  |  |  |  | 260.3752 | 271.0063 | 222.3097 | [7 empty] | -0.5075 | 0.3872 | 0.6483 | 4990.7194 | 0.6963 | 615.7789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.9858 | -38.8317 | 41.2604 | 8031.3463 | 18.7603 | 662.5672 | [5 empty] | 262.0326 | 271.8093 | 224.1002 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0144 | 5001.3767 | 616.2078 |  |  |  |  | 261.2067 | 271.9092 | 223.2786 | [7 empty] | -0.5619 | 0.3268 | 0.6586 | 4995.0423 | 0.7044 | 616.2611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -14.0101 | -38.8964 | 41.3297 | 8034.0141 | 18.7694 | 662.9736 | [5 empty] | 262.9235 | 272.7335 | 224.8619 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0143 | 5001.3721 | 616.6999 |  |  |  |  | 261.9954 | 272.7418 | 224.172 | [7 empty] | -0.5959 | 0.2692 | 0.6611 | 4998.7828 | 0.7005 | 616.7043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -14.0414 | -38.8132 | 41.2621 | 8021.2732 | 18.7441 | 663.3955 | [5 empty] | 263.8163 | 273.6597 | 225.6252 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3674 | 617.1916 |  |  |  |  | 262.7093 | 273.6013 | 224.6308 | [7 empty] | -0.6481 | 0.3496 | 0.7444 | 4995.6388 | 0.7923 | 617.1606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -14.0721 | -38.8804 | 41.3357 | 8024.9766 | 18.7515 | 663.7565 | [5 empty] | 264.711 | 274.5878 | 226.3901 | [5 empty] | 0.0014 | -0.0142 | 5001.3628 | 617.6826 |  |  |  |  | 264.1593 | 274.9965 | 226.0956 | [7 empty] | -0.6076 | 0.2506 | 0.6641 | 5000.0122 | 0.7009 | 617.8983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.1232 | -38.8616 | 41.3356 | 8014.9863 | 18.7623 | 664.5653 | [5 empty] | 265.6075 | 275.5179 | 227.1566 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0141 | 5001.3582 | 618.1732 |  |  |  |  | 264.8985 | 275.5877 | 227.0007 | [7 empty] | -0.5344 | 0.1178 | 0.5517 | 5005.4799 | 0.5657 | 618.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.1291 | -38.8644 | 41.3403 | 8015.2233 | 18.7363 | 664.5872 | [5 empty] | 266.5059 | 276.4498 | 227.9247 | [5 empty] | 0.0013 | -0.014 | 5001.3536 | 618.6631 |  |  |  |  | 265.2897 | 276.3094 | 227.975 | [7 empty] | -0.7985 | 0.0401 | 0.8017 | 5015.0135 | 0.7806 | 618.5894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.1666 | -38.906 | 41.3923 | 8015.7196 | 18.7412 | 665.0121 | [5 empty] | 267.4062 | 277.3838 | 228.6943 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.349 | 619.1526 |  |  |  |  | 267.339 | 277.7687 | 227.1224 | [7 empty] | -0.0891 | 0.5523 | 0.5734 | 4973.6503 | 0.5322 | 619.3539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.2257 | -39.0309 | 41.5299 | 8020.7367 | 18.787 | 665.8363 | [5 empty] | 268.3083 | 278.3196 | 229.4656 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0139 | 5001.3445 | 619.6415 |  |  |  |  | 268.136 | 278.5717 | 228.0153 | [7 empty] | -0.1 | 0.485 | 0.5091 | 4977.3967 | 0.4798 | 619.773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.2617 | -39.1027 | 41.6098 | 8024.5331 | 18.7979 | 666.2411 | [5 empty] | 269.2123 | 279.2574 | 230.2385 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0138 | 5001.34 | 620.1299 |  |  |  |  | 269.1407 | 279.6383 | 229.1184 | [7 empty] | -0.1431 | 0.424 | 0.461 | 4981.4822 | 0.4528 | 620.3278 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.2722 | -39.1014 | 41.6122 | 8024.3576 | 18.772 | 666.2757 | [5 empty] | 270.1182 | 280.1972 | 231.013 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3355 | 620.6177 |  |  |  |  | 269.9251 | 280.4749 | 230.0045 | [7 empty] | -0.182 | 0.3709 | 0.4261 | 4985.0538 | 0.4333 | 620.7616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.2989 | -39.153 | 41.67 | 8025.1527 | 18.7807 | 666.7261 | [5 empty] | 271.026 | 281.1389 | 231.7891 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0137 | 5001.3311 | 621.105 |  |  |  |  | 271.2961 | 281.5897 | 233.6565 | [7 empty] | -0.2925 | -0.4105 | 0.4937 | 5028.1254 | 0.3561 | 621.3378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.3594 | -39.2233 | 41.7569 | 8024.454 | 18.8138 | 667.5558 | [5 empty] | 271.9356 | 282.0825 | 232.5668 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0136 | 5001.3266 | 621.5918 |  |  |  |  | 271.2979 | 281.5927 | 233.6602 | [7 empty] | -0.2933 | -0.4107 | 0.4945 | 5028.155 | 0.357 | 621.3393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.402 | -39.2722 | 41.8175 | 8025.7065 | 18.8211 | 667.9916 | [5 empty] | 272.8472 | 283.0281 | 233.3461 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3222 | 622.078 |  |  |  |  | 273.1769 | 282.9663 | 231.8876 | [7 empty] | 0.4443 | 0.3379 | 0.5655 | 4974.0816 | 0.4198 | 622.0463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.4037 | -39.2714 | 41.8173 | 8025.2699 | 18.7955 | 668.0253 | [5 empty] | 273.7606 | 283.9757 | 234.127 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0135 | 5001.3177 | 622.5637 |  |  |  |  | 274.1333 | 283.9573 | 232.92 | [7 empty] | 0.4188 | 0.2779 | 0.5091 | 4977.7322 | 0.3849 | 622.5543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.5384 | -39.3206 | 41.9102 | 8031.0552 | 18.7986 | 668.3688 | [5 empty] | 274.6759 | 284.9252 | 234.9096 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0134 | 5001.3133 | 623.0489 |  |  |  |  | 274.8751 | 284.7607 | 233.7559 | [7 empty] | 0.3745 | 0.2328 | 0.4472 | 4980.9822 | 0.3415 | 622.9649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.5747 | -39.3537 | 41.9539 | 8030.4977 | 18.8021 | 668.7998 | [5 empty] | 275.593 | 285.8767 | 235.6937 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0133 | 5001.309 | 623.5335 |  |  |  |  | 275.593 | 285.6336 | 233.828 | [7 empty] | 0.3623 | 0.4209 | 0.5647 | 4971.5764 | 0.4061 | 623.4099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.7329 | -39.4807 | 42.1281 | 8039.6462 | 18.8468 | 669.5884 | [5 empty] | 276.5121 | 286.8301 | 236.4795 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3046 | 624.0177 |  |  |  |  | 276.6508 | 287.2174 | 234.8916 | [7 empty] | 0.0584 | 0.5282 | 0.5444 | 4972.2709 | 0.4544 | 624.2139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.7551 | -39.4052 | 42.0652 | 8027.9716 | 18.8225 | 669.9727 | [5 empty] | 277.433 | 287.7854 | 237.2668 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0132 | 5001.3003 | 624.5012 |  |  |  |  | 277.4551 | 288.0826 | 235.7785 | [7 empty] | 0.0171 | 0.4826 | 0.496 | 4975.473 | 0.4266 | 624.6513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.7882 | -39.4752 | 42.1425 | 8031.0221 | 18.8349 | 670.4076 | [5 empty] | 278.3559 | 288.7428 | 238.0558 | [5 empty] | 0.0013 | -0.0131 | 5001.296 | 624.9843 |  |  |  |  | 278.3292 | 288.9931 | 236.7601 | [7 empty] | -0.0124 | 0.4192 | 0.4325 | 4979.3463 | 0.382 | 625.1104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.8188 | -39.3852 | 42.069 | 8017.7471 | 18.8093 | 670.8302 | [5 empty] | 279.2806 | 289.7021 | 238.8464 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.2917 | 625.4668 |  |  |  |  | 279.2476 | 289.9661 | 237.769 | [7 empty] | -0.0501 | 0.364 | 0.3805 | 4982.9595 | 0.3503 | 625.5994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.847 | -39.4574 | 42.1466 | 8021.1998 | 18.8208 | 671.2348 | [5 empty] | 280.2072 | 290.6633 | 239.6386 | [5 empty] | 0.0012 | -0.013 | 5001.2874 | 625.9488 |  |  |  |  | 280.0973 | 290.894 | 238.739 | [7 empty] | -0.1051 | 0.3118 | 0.3417 | 4986.7616 | 0.335 | 626.0643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.7761 | -39.6233 | 42.277 | 8032.2465 | 18.8467 | 671.507 | [5 empty] | 281.1357 | 291.6265 | 240.4325 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0129 | 5001.2832 | 626.4303 |  |  |  |  | 280.3235 | 291.5732 | 238.8651 | [7 empty] | -0.3546 | 0.4673 | 0.5976 | 4983.8377 | 0.6264 | 626.4037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.7992 | -39.6826 | 42.3408 | 8034.4161 | 18.8542 | 671.8933 | [5 empty] | 282.0661 | 292.5917 | 241.2279 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0128 | 5001.2789 | 626.9113 |  |  |  |  | 280.5521 | 292.0942 | 239.6848 | [7 empty] | -0.5905 | 0.386 | 0.7136 | 4992.7438 | 0.7611 | 626.6636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.7399 | -39.823 | 42.4518 | 8042.9615 | 18.8757 | 672.1913 | [5 empty] | 282.9984 | 293.5589 | 242.025 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0128 | 5001.2747 | 627.3917 |  |  |  |  | 281.4507 | 293.0887 | 240.7 | [7 empty] | -0.6537 | 0.338 | 0.7429 | 4996.4814 | 0.7864 | 627.1584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.7683 | -39.9059 | 42.5395 | 8047.7115 | 18.8888 | 672.5775 | [5 empty] | 283.9326 | 294.528 | 242.8237 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0127 | 5001.2705 | 627.8717 |  |  |  |  | 284.1749 | 294.8558 | 240.7817 | [7 empty] | 0.216 | 0.6147 | 0.6632 | 4965.0389 | 0.5055 | 628.0336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.7698 | -39.9113 | 42.5451 | 8047.9843 | 18.8656 | 672.6048 | [5 empty] | 284.8687 | 295.4991 | 243.624 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.2664 | 628.3511 |  |  |  |  | 284.9857 | 295.6802 | 241.6917 | [7 empty] | 0.2003 | 0.5504 | 0.5972 | 4968.6441 | 0.4537 | 628.4403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.799 | -39.8382 | 42.4868 | 8036.4875 | 18.8437 | 673.0173 | [5 empty] | 285.8067 | 296.4722 | 244.4259 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0126 | 5001.2622 | 628.8299 |  |  |  |  | 285.9062 | 296.6682 | 242.7834 | [7 empty] | 0.146 | 0.4779 | 0.5114 | 4973.4361 | 0.3962 | 628.9262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.8317 | -39.889 | 42.5459 | 8037.7122 | 18.8512 | 673.4359 | [5 empty] | 286.7466 | 297.4472 | 245.2295 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0125 | 5001.258 | 629.3083 |  |  |  |  | 286.6589 | 297.5285 | 243.2417 | [7 empty] | 0.1215 | 0.551 | 0.5762 | 4970.2629 | 0.4586 | 629.3481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.8548 | -39.7901 | 42.4613 | 8023.3953 | 18.8235 | 673.8516 | [5 empty] | 287.6884 | 298.4242 | 246.0347 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.2539 | 629.7861 |  |  |  |  | 287.5317 | 298.4503 | 244.2594 | [7 empty] | 0.0809 | 0.4826 | 0.5014 | 4974.5599 | 0.4076 | 629.7989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.8925 | -39.8427 | 42.5239 | 8024.4027 | 18.8338 | 674.317 | [5 empty] | 288.6321 | 299.4032 | 246.8415 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0124 | 5001.2498 | 630.2635 |  |  |  |  | 288.318 | 299.3398 | 244.8281 | [7 empty] | 0.0505 | 0.5318 | 0.5464 | 4972.7098 | 0.4566 | 630.2326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -15.0421 | -39.8871 | 42.6181 | 8029.23 | 18.8404 | 674.7301 | [5 empty] | 289.5777 | 300.3841 | 247.65 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0123 | 5001.2458 | 630.7403 |  |  |  |  | 289.1122 | 300.1705 | 245.7447 | [7 empty] | 0.0195 | 0.4699 | 0.4826 | 4976.4769 | 0.4126 | 630.6366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -15.0734 | -39.9289 | 42.6683 | 8029.4929 | 18.8458 | 675.1469 | [5 empty] | 290.5252 | 301.3671 | 248.4601 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2416 | 631.2166 |  |  |  |  | 289.9482 | 301.0551 | 246.731 | [7 empty] | -0.0213 | 0.4024 | 0.4152 | 4980.7173 | 0.3694 | 631.0656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.1979 | -39.9756 | 42.7561 | 8034.1859 | 18.8507 | 675.5152 | [5 empty] | 291.4747 | 302.352 | 249.2718 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0122 | 5001.2376 | 631.6924 |  |  |  |  | 291.0127 | 302.623 | 247.8181 | [7 empty] | -0.3037 | 0.4948 | 0.5916 | 4981.6966 | 0.6087 | 631.823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.2388 | -40.0253 | 42.8172 | 8035.6373 | 18.8579 | 675.9273 | [5 empty] | 292.426 | 303.3389 | 250.0851 | [5 empty] | 0.0012 | -0.0121 | 5001.2336 | 632.1677 |  |  |  |  | 291.8854 | 303.5229 | 248.809 | [7 empty] | -0.3277 | 0.4277 | 0.5492 | 4985.5668 | 0.5752 | 632.2561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.1479 | -40.0311 | 42.7904 | 8029.6253 | 18.8469 | 676.2003 | [5 empty] | 293.3792 | 304.3278 | 250.9001 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2296 | 632.6424 |  |  |  |  | 293.3292 | 304.6442 | 252.7287 | [7 empty] | -0.4169 | -0.3929 | 0.5655 | 5028.8474 | 0.4113 | 632.794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.1953 | -40.0787 | 42.8518 | 8030.6497 | 18.8555 | 676.648 | [5 empty] | 294.3344 | 305.3187 | 251.7167 | [5 empty] | 0.0011 | -0.012 | 5001.2256 | 633.1167 |  |  |  |  | 293.2835 | 304.6103 | 252.6695 | [7 empty] | -0.4222 | -0.3836 | 0.5633 | 5028.4814 | 0.4139 | 632.7778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -15.1002 | -40.087 | 42.826 | 8025.4204 | 18.8426 | 676.8668 | [5 empty] | 295.2915 | 306.3115 | 252.535 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0119 | 5001.2216 | 633.5905 |  |  |  |  | 295.0185 | 306.0038 | 249.9965 | [7 empty] | 0.2743 | 0.5861 | 0.6574 | 4965.8498 | 0.4851 | 633.4438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.1394 | -40.1345 | 42.8843 | 8025.8822 | 18.8521 | 677.3354 | [5 empty] | 296.2505 | 307.3064 | 253.3549 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2176 | 634.0637 |  |  |  |  | 296.7964 | 307.902 | 252.0562 | [7 empty] | 0.1825 | 0.4588 | 0.5043 | 4974.0772 | 0.3814 | 634.3464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.2061 | -40.2024 | 42.9715 | 8024.474 | 18.8865 | 678.2064 | [5 empty] | 297.2114 | 308.3032 | 254.1764 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0118 | 5001.2138 | 634.5364 |  |  |  |  | 297.5822 | 308.7059 | 252.9797 | [7 empty] | 0.1604 | 0.3889 | 0.4312 | 4978.0214 | 0.3245 | 634.727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.2342 | -40.2411 | 43.0176 | 8024.3233 | 18.8912 | 678.6194 | [5 empty] | 298.1742 | 309.302 | 254.9996 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0117 | 5001.2098 | 635.0087 |  |  |  |  | 298.4788 | 309.6509 | 254.046 | [7 empty] | 0.1183 | 0.3145 | 0.3466 | 4982.5841 | 0.264 | 635.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.2713 | -40.2819 | 43.069 | 8024.4327 | 18.8976 | 679.0544 | [5 empty] | 299.139 | 310.3028 | 255.8244 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.2059 | 635.4804 |  |  |  |  | 299.2594 | 310.5467 | 254.5742 | [7 empty] | 0.0857 | 0.3759 | 0.3967 | 4980.1868 | 0.3155 | 635.5951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.3065 | -40.3186 | 43.1159 | 8024.7409 | 18.9003 | 679.4336 | [5 empty] | 300.1056 | 311.3056 | 256.6509 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0116 | 5001.202 | 635.9516 |  |  |  |  | 300.1523 | 311.5797 | 255.6838 | [7 empty] | -0.0124 | 0.317 | 0.3289 | 4985.063 | 0.2909 | 636.0802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.3392 | -40.3567 | 43.1631 | 8024.3147 | 18.9065 | 679.8768 | [5 empty] | 301.0742 | 312.3104 | 257.479 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0115 | 5001.1982 | 636.4223 |  |  |  |  | 300.9077 | 312.4769 | 256.173 | [7 empty] | -0.0581 | 0.3909 | 0.4067 | 4982.3017 | 0.3734 | 636.5002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.3798 | -40.3874 | 43.2063 | 8023.7863 | 18.9096 | 680.2905 | [5 empty] | 302.0447 | 313.3172 | 258.3087 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1943 | 636.8926 |  |  |  |  | 301.8607 | 313.4964 | 257.2828 | [7 empty] | -0.1078 | 0.3229 | 0.3516 | 4986.67 | 0.3425 | 636.9761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.4078 | -40.4265 | 43.253 | 8023.5534 | 18.9151 | 680.7129 | [5 empty] | 303.0172 | 314.326 | 259.1401 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0114 | 5001.1904 | 637.3623 |  |  |  |  | 302.0249 | 314.1331 | 257.3016 | [7 empty] | -0.3524 | 0.4922 | 0.6152 | 4983.0568 | 0.6389 | 637.2726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.552 | -40.4713 | 43.3464 | 8028.7102 | 18.92 | 681.0741 | [5 empty] | 303.9916 | 315.3368 | 259.9732 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0113 | 5001.1866 | 637.8315 |  |  |  |  | 302.9131 | 315.1066 | 258.2645 | [7 empty] | -0.403 | 0.4542 | 0.6164 | 4985.9457 | 0.6489 | 637.7247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.5779 | -40.5288 | 43.4094 | 8030.6822 | 18.9278 | 681.4579 | [5 empty] | 304.9679 | 316.3496 | 260.8079 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.1828 | 638.3002 |  |  |  |  | 303.9793 | 316.2185 | 259.4679 | [7 empty] | -0.4375 | 0.3798 | 0.5876 | 4990.3206 | 0.6244 | 638.2396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.7381 | -40.6092 | 43.5422 | 8035.3382 | 18.9597 | 682.1964 | [5 empty] | 305.9461 | 317.3644 | 261.6442 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0112 | 5001.179 | 638.7684 |  |  |  |  | 304.8574 | 317.139 | 260.487 | [7 empty] | -0.4715 | 0.313 | 0.5731 | 4994.3021 | 0.6094 | 638.6646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.7445 | -40.6248 | 43.559 | 8037.1015 | 18.9391 | 682.1974 | [5 empty] | 306.9263 | 318.3813 | 262.4822 | [5 empty] | 0.0011 | -0.0111 | 5001.1753 | 639.2362 |  |  |  |  | 305.7346 | 318.1034 | 261.438 | [7 empty] | -0.5226 | 0.2769 | 0.5976 | 4997.0914 | 0.6314 | 639.1085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.7706 | -40.6588 | 43.6003 | 8036.7622 | 18.9415 | 682.5783 | [5 empty] | 307.9084 | 319.4001 | 263.3219 | [5 empty] | 0.0011 | -0.011 | 5001.1715 | 639.7034 |  |  |  |  | 306.9876 | 319.7658 | 263.4828 | [7 empty] | -0.8259 | 0.1333 | 0.8394 | 5010.0977 | 0.8331 | 639.8708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.7974 | -40.715 | 43.6624 | 8038.6123 | 18.9492 | 682.9617 | [5 empty] | 308.8924 | 320.4209 | 264.1632 | [5 empty] | 0.001 | -0.011 | 5001.1678 | 640.1701 |  |  |  |  | 307.8807 | 320.7303 | 264.4758 | [7 empty] | -0.8701 | 0.0857 | 0.8765 | 5013.3068 | 0.8544 | 640.3113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.8313 | -40.738 | 43.6962 | 8037.1962 | 18.9502 | 683.3629 | [5 empty] | 309.8784 | 321.4437 | 265.0061 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1641 | 640.6364 |  |  |  |  | 307.8898 | 320.7335 | 264.4828 | [7 empty] | -0.8666 | 0.0841 | 0.8729 | 5013.3192 | 0.8517 | 640.3128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.8493 | -40.7882 | 43.7496 | 8038.4696 | 18.9551 | 683.7184 | [5 empty] | 310.8663 | 322.4685 | 265.8507 | [5 empty] | 0.001 | -0.0109 | 5001.1604 | 641.1021 |  |  |  |  | 310.0152 | 322.268 | 263.556 | [7 empty] | -0.2002 | 0.5871 | 0.6309 | 4975.649 | 0.6113 | 641.0111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.8805 | -40.7295 | 43.7063 | 8028.9707 | 18.9373 | 684.1115 | [5 empty] | 311.8561 | 323.4954 | 266.697 | [5 empty] | 0.001 | -0.0108 | 5001.1567 | 641.5674 |  |  |  |  | 311.7593 | 323.8801 | 265.5785 | [7 empty] | -0.1501 | 0.393 | 0.4311 | 4984.2311 | 0.4243 | 641.7413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.9116 | -40.7939 | 43.7776 | 8031.614 | 18.9475 | 684.5069 | [5 empty] | 312.8479 | 324.5243 | 267.5449 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.153 | 642.0321 |  |  |  |  | 311.8812 | 324.2264 | 265.6779 | [7 empty] | -0.2689 | 0.4579 | 0.5408 | 4983.3484 | 0.5524 | 641.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.9403 | -40.723 | 43.7221 | 8020.8227 | 18.9271 | 684.903 | [5 empty] | 313.8416 | 325.5551 | 268.3945 | [5 empty] | 0.001 | -0.0107 | 5001.1494 | 642.4964 |  |  |  |  | 313.1626 | 325.9324 | 267.6917 | [7 empty] | -0.5714 | 0.3334 | 0.6679 | 4995.2935 | 0.7055 | 642.666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.969 | -40.79 | 43.795 | 8024.2888 | 18.9355 | 685.2447 | [5 empty] | 314.8373 | 326.588 | 269.2458 | [5 empty] | 0.001 | -0.0106 | 5001.1457 | 642.9602 |  |  |  |  | 313.9376 | 326.8019 | 268.5906 | [7 empty] | -0.6314 | 0.2922 | 0.7012 | 4998.4724 | 0.7334 | 643.0561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.9052 | -40.923 | 43.8957 | 8032.0941 | 18.9534 | 685.4967 | [5 empty] | 315.8349 | 327.6229 | 270.0987 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1422 | 643.4235 |  |  |  |  | 314.6979 | 327.7179 | 268.6587 | [7 empty] | -0.6364 | 0.4752 | 0.8014 | 4989.6239 | 0.8464 | 643.4659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.9259 | -40.9777 | 43.9543 | 8033.4062 | 18.9615 | 685.8921 | [5 empty] | 316.8345 | 328.6599 | 270.9533 | [5 empty] | 0.001 | -0.0105 | 5001.1385 | 643.8863 |  |  |  |  | 315.6883 | 328.7913 | 269.8153 | [7 empty] | -0.6933 | 0.4096 | 0.8115 | 4993.929 | 0.8536 | 643.9449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.8606 | -41.1391 | 44.0813 | 8043.9484 | 18.9861 | 686.145 | [5 empty] | 317.836 | 329.6988 | 271.8095 | [5 empty] | 0.001 | -0.0104 | 5001.1349 | 644.3486 |  |  |  |  | 316.6514 | 329.754 | 270.8366 | [7 empty] | -0.6936 | 0.3487 | 0.782 | 4996.9127 | 0.8185 | 644.3731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.897 | -41.1636 | 44.1173 | 8042.4272 | 18.989 | 686.5714 | [5 empty] | 318.8394 | 330.7398 | 272.6674 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1314 | 644.8105 |  |  |  |  | 317.5975 | 330.7593 | 271.9564 | [7 empty] | -0.7384 | 0.277 | 0.7933 | 5001.272 | 0.8188 | 644.8191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.9323 | -41.1935 | 44.158 | 8041.4243 | 18.9931 | 686.9965 | [5 empty] | 319.8448 | 331.7828 | 273.527 | [5 empty] | 0.001 | -0.0103 | 5001.1278 | 645.2718 |  |  |  |  | 318.5898 | 331.7906 | 273.0525 | [7 empty] | -0.7646 | 0.2152 | 0.7981 | 5004.7889 | 0.8112 | 645.2753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.972 | -41.2266 | 44.2032 | 8041.2267 | 18.9966 | 687.3931 | [5 empty] | 320.8522 | 332.8278 | 274.3883 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1243 | 645.7327 |  |  |  |  | 318.7636 | 332.432 | 273.0502 | [7 empty] | -0.9945 | 0.3846 | 1.0709 | 5000.9273 | 1.0996 | 645.5583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.9973 | -41.2854 | 44.2672 | 8043.5213 | 19.0041 | 687.7509 | [5 empty] | 321.8615 | 333.8748 | 275.2512 | [5 empty] | 0.001 | -0.0102 | 5001.1207 | 646.1931 |  |  |  |  | 321.6399 | 334.2591 | 275.1719 | [7 empty] | -0.3382 | 0.1375 | 0.3699 | 5000.4141 | 0.3882 | 646.3617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -16.0368 | -41.3296 | 44.3228 | 8043.979 | 19.0118 | 688.1819 | [5 empty] | 322.8728 | 334.9239 | 276.1158 | [5 empty] | 0.001 | -0.0101 | 5001.1172 | 646.653 |  |  |  |  | 321.906 | 334.894 | 276.0769 | [7 empty] | -0.6009 | 0.0711 | 0.6073 | 5008.6569 | 0.5974 | 646.6399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -16.056 | -41.2429 | 44.249 | 8032.008 | 18.9856 | 688.5233 | [5 empty] | 323.886 | 335.975 | 276.982 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1137 | 647.1124 |  |  |  |  | 322.8318 | 335.8404 | 277.0479 | [7 empty] | -0.6115 | 0.0225 | 0.6133 | 5011.2141 | 0.5889 | 647.0536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -16.0569 | -41.2525 | 44.2583 | 8033.0239 | 18.965 | 688.5193 | [5 empty] | 324.9012 | 337.0282 | 277.8499 | [5 empty] | 0.001 | -0.01 | 5001.1102 | 647.5713 |  |  |  |  | 325.7871 | 337.7961 | 276.2479 | [7 empty] | 0.3312 | 0.5311 | 0.6339 | 4968.7553 | 0.456 | 647.9051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -16.088 | -41.2777 | 44.2932 | 8031.4661 | 18.968 | 688.9399 | [5 empty] | 325.9183 | 338.0833 | 278.7196 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0099 | 5001.1067 | 648.0298 |  |  |  |  | 325.7186 | 337.7276 | 276.1469 | [7 empty] | 0.3344 | 0.5424 | 0.6452 | 4968.1488 | 0.4621 | 647.8754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.1518 | -41.2104 | 44.2538 | 8017.8294 | 18.9665 | 689.7086 | [5 empty] | 326.9374 | 339.1405 | 279.5908 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.1033 | 648.4878 |  |  |  |  | 326.6545 | 338.7589 | 277.2924 | [7 empty] | 0.2652 | 0.4732 | 0.5506 | 4972.8171 | 0.3979 | 648.3226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.1775 | -41.27 | 44.3186 | 8020.066 | 18.9748 | 690.0763 | [5 empty] | 327.9585 | 340.1997 | 280.4638 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0098 | 5001.0998 | 648.9453 |  |  |  |  | 327.7827 | 340.3376 | 278.4269 | [7 empty] | 0.0311 | 0.5453 | 0.5559 | 4973.825 | 0.4673 | 649.0047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.188 | -41.2748 | 44.327 | 8020.5651 | 18.955 | 690.104 | [5 empty] | 328.9815 | 341.261 | 281.3384 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.0964 | 649.4023 |  |  |  |  | 328.7086 | 341.3892 | 279.0996 | [7 empty] | -0.0044 | 0.5993 | 0.6091 | 4971.9433 | 0.5247 | 649.4574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.2122 | -41.3144 | 44.3728 | 8020.7196 | 18.9592 | 690.4795 | [5 empty] | 330.0065 | 342.3243 | 282.2148 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0097 | 5001.093 | 649.8589 |  |  |  |  | 329.6942 | 342.3959 | 280.1777 | [7 empty] | -0.0209 | 0.536 | 0.5461 | 4975.3127 | 0.4769 | 649.8896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.2887 | -41.4092 | 44.4891 | 8023.022 | 18.9955 | 691.2687 | [5 empty] | 331.0335 | 343.3897 | 283.0928 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0096 | 5001.0897 | 650.315 |  |  |  |  | 330.585 | 343.3432 | 280.6847 | [7 empty] | -0.0063 | 0.6042 | 0.6138 | 4971.8144 | 0.5291 | 650.2951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.3493 | -41.4818 | 44.5789 | 8022.8591 | 19.0257 | 692.0373 | [5 empty] | 332.0624 | 344.4571 | 283.9724 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.0863 | 650.7706 |  |  |  |  | 331.6273 | 344.4084 | 281.8046 | [7 empty] | -0.0219 | 0.5426 | 0.5526 | 4975.0789 | 0.4825 | 650.7499 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.3429 | -41.4915 | 44.5856 | 8023.9878 | 19.004 | 692.0033 | [5 empty] | 333.0933 | 345.5265 | 284.8538 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0095 | 5001.083 | 651.2257 |  |  |  |  | 332.33 | 345.2808 | 282.9516 | [7 empty] | -0.154 | 0.4484 | 0.4834 | 4982.0739 | 0.4681 | 651.1213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.3769 | -41.5235 | 44.6279 | 8023.4817 | 19.0077 | 692.3985 | [5 empty] | 334.1261 | 346.598 | 285.7369 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0795 | 651.6804 |  |  |  |  | 333.3627 | 346.3082 | 284.0537 | [7 empty] | -0.1537 | 0.3819 | 0.4208 | 4985.2611 | 0.4141 | 651.5576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.4164 | -41.5553 | 44.6721 | 8023.024 | 19.0118 | 692.8039 | [5 empty] | 335.161 | 347.6715 | 286.6216 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0094 | 5001.0762 | 652.1346 |  |  |  |  | 334.1657 | 347.8075 | 285.1018 | [7 empty] | -0.538 | 0.4787 | 0.727 | 4987.8746 | 0.765 | 652.192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.4474 | -41.5991 | 44.7243 | 8023.9089 | 19.0168 | 693.1693 | [5 empty] | 336.1978 | 348.747 | 287.508 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0093 | 5001.0729 | 652.5883 |  |  |  |  | 335.2356 | 348.8363 | 286.2584 | [7 empty] | -0.52 | 0.3966 | 0.6603 | 4991.4617 | 0.6968 | 652.6259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.4739 | -41.64 | 44.7721 | 8024.5438 | 19.0203 | 693.5187 | [5 empty] | 337.2365 | 349.8247 | 288.3961 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0696 | 653.0416 |  |  |  |  | 337.7769 | 350.5324 | 286.2941 | [7 empty] | 0.1904 | 0.6523 | 0.6881 | 4966.1126 | 0.5287 | 653.3385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.5074 | -41.6694 | 44.8118 | 8023.8338 | 19.0231 | 693.9074 | [5 empty] | 338.2773 | 350.9043 | 289.2859 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0092 | 5001.0663 | 653.4944 |  |  |  |  | 337.7559 | 350.5082 | 286.255 | [7 empty] | 0.1939 | 0.6568 | 0.6933 | 4965.8359 | 0.5308 | 653.3284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.5718 | -41.7513 | 44.9117 | 8025.1682 | 19.0534 | 694.6328 | [5 empty] | 339.32 | 351.986 | 290.1774 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.063 | 653.9467 |  |  |  |  | 338.7393 | 351.488 | 287.3149 | [7 empty] | 0.1918 | 0.5915 | 0.6302 | 4968.9961 | 0.4789 | 653.7386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.6012 | -41.7949 | 44.9632 | 8025.7395 | 19.0592 | 695.0166 | [5 empty] | 340.3648 | 353.0698 | 291.0706 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0091 | 5001.0598 | 654.3985 |  |  |  |  | 339.7856 | 352.5868 | 288.5365 | [7 empty] | 0.1507 | 0.5152 | 0.5452 | 4973.4018 | 0.4193 | 654.1973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.6319 | -41.8085 | 44.9872 | 8023.5905 | 19.0579 | 695.3901 | [5 empty] | 341.4114 | 354.1556 | 291.9655 | [5 empty] | 0.0009 | -0.009 | 5001.0565 | 654.8499 |  |  |  |  | 341.0406 | 354.3124 | 289.814 | [7 empty] | -0.0891 | 0.5813 | 0.5971 | 4974.7833 | 0.5425 | 654.915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.6667 | -41.8647 | 45.0523 | 8026.0612 | 19.0647 | 695.7302 | [5 empty] | 342.4601 | 355.2435 | 292.862 | [5 empty] | 0.0009 | -0.0089 | 5001.0533 | 655.3008 |  |  |  |  | 342.1449 | 355.6742 | 290.9614 | [7 empty] | -0.2209 | 0.5907 | 0.6393 | 4976.8239 | 0.6212 | 655.479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.6977 | -41.9076 | 45.1037 | 8026.8838 | 19.0694 | 696.091 | [5 empty] | 343.5108 | 356.3334 | 293.7603 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0089 | 5001.0501 | 655.7513 |  |  |  |  | 342.4953 | 356.3732 | 292.0586 | [7 empty] | -0.4747 | 0.4909 | 0.6898 | 4986.248 | 0.722 | 655.7677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.7282 | -41.9532 | 45.1574 | 8027.8262 | 19.0751 | 696.461 | [5 empty] | 344.5634 | 357.4254 | 294.6603 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0468 | 656.2013 |  |  |  |  | 343.4867 | 357.6685 | 293.0451 | [7 empty] | -0.6246 | 0.5297 | 0.8253 | 4987.2125 | 0.8657 | 656.3013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.7646 | -42.0039 | 45.218 | 8029.4654 | 19.082 | 696.8292 | [5 empty] | 345.618 | 358.5195 | 295.5619 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0088 | 5001.0437 | 656.6508 |  |  |  |  | 344.4355 | 358.3925 | 294.1266 | [7 empty] | -0.5182 | 0.3933 | 0.6565 | 4991.6825 | 0.6917 | 656.5987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.7904 | -42.0703 | 45.2893 | 8032.4645 | 19.0915 | 697.18 | [5 empty] | 346.6747 | 359.6156 | 296.4653 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0087 | 5001.0405 | 657.0999 |  |  |  |  | 347.0098 | 360.1811 | 294.2572 | [7 empty] | 0.1442 | 0.6448 | 0.6691 | 4967.6824 | 0.5249 | 657.3311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.8222 | -42.1205 | 45.3478 | 8033.9335 | 19.0982 | 697.5454 | [5 empty] | 347.7333 | 360.7138 | 297.3703 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0373 | 657.5485 |  |  |  |  | 346.9537 | 360.1103 | 294.2211 | [7 empty] | 0.1495 | 0.6386 | 0.6641 | 4967.873 | 0.5193 | 657.3021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.8201 | -42.1187 | 45.3454 | 8033.5884 | 19.0771 | 697.5537 | [5 empty] | 348.7938 | 361.814 | 298.2771 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0086 | 5001.0341 | 657.9967 |  |  |  |  | 348.768 | 361.8635 | 295.9388 | [7 empty] | 0.1976 | 0.5621 | 0.6037 | 4970.6223 | 0.4533 | 658.0168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.8515 | -42.1819 | 45.4158 | 8036.8048 | 19.0848 | 697.875 | [5 empty] | 349.8564 | 362.9163 | 299.1855 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.031 | 658.4443 |  |  |  |  | 349.7593 | 362.9059 | 297.0669 | [7 empty] | 0.1616 | 0.4984 | 0.5319 | 4974.291 | 0.4031 | 658.4401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.8896 | -42.2159 | 45.4616 | 8036.6813 | 19.089 | 698.2608 | [5 empty] | 350.921 | 364.0207 | 300.0957 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0085 | 5001.0279 | 658.8916 |  |  |  |  | 350.6471 | 363.9436 | 297.6993 | [7 empty] | 0.115 | 0.5593 | 0.5791 | 4972.3387 | 0.4568 | 658.8604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.9155 | -42.2556 | 45.5081 | 8036.8982 | 19.0935 | 698.6287 | [5 empty] | 351.9876 | 365.1271 | 301.0076 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0084 | 5001.0248 | 659.3384 |  |  |  |  | 351.6113 | 364.9826 | 298.7774 | [7 empty] | 0.0696 | 0.5088 | 0.5218 | 4975.5545 | 0.4231 | 659.2801 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.9503 | -42.2926 | 45.5554 | 8037.1116 | 19.0978 | 699.0002 | [5 empty] | 353.0561 | 366.2356 | 301.9212 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.0217 | 659.7847 |  |  |  |  | 352.5471 | 365.9592 | 299.8264 | [7 empty] | 0.0414 | 0.4509 | 0.461 | 4978.7978 | 0.3813 | 659.6735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.9773 | -42.3325 | 45.6026 | 8037.8409 | 19.1007 | 699.33 | [5 empty] | 354.1267 | 367.3462 | 302.8364 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0083 | 5001.0186 | 660.2305 |  |  |  |  | 353.5128 | 366.9962 | 300.9191 | [7 empty] | -0.0034 | 0.3967 | 0.405 | 4982.1653 | 0.3494 | 660.0902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -17.0134 | -42.3574 | 45.6392 | 8036.3433 | 19.1045 | 699.7512 | [5 empty] | 355.1993 | 368.4589 | 303.7534 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0155 | 660.676 |  |  |  |  | 354.4958 | 368.061 | 302.0217 | [7 empty] | -0.0524 | 0.3466 | 0.3588 | 4985.4199 | 0.3272 | 660.5168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -17.0536 | -42.3974 | 45.6913 | 8037.3105 | 19.1086 | 700.0983 | [5 empty] | 356.2738 | 369.5736 | 304.6721 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0082 | 5001.0124 | 661.1209 |  |  |  |  | 355.8715 | 369.9136 | 304.2573 | [7 empty] | -0.372 | 0.2116 | 0.4327 | 4997.5862 | 0.4558 | 661.2564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -17.0764 | -42.4523 | 45.7509 | 8039.2452 | 19.1151 | 700.4337 | [5 empty] | 357.3504 | 370.6904 | 305.5925 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0093 | 661.5654 |  |  |  |  | 356.3241 | 370.7249 | 305.4451 | [7 empty] | -0.6228 | 0.1156 | 0.6358 | 5006.6644 | 0.6309 | 661.5791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -17.1098 | -42.4803 | 45.7894 | 8038.3319 | 19.1183 | 700.8226 | [5 empty] | 358.4289 | 371.8093 | 306.5147 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0081 | 5001.0063 | 662.0095 |  |  |  |  | 359.178 | 372.6099 | 304.3659 | [7 empty] | 0.2678 | 0.649 | 0.7093 | 4965.6812 | 0.524 | 662.3264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.1421 | -42.5234 | 45.8415 | 8039.3937 | 19.1227 | 701.1631 | [5 empty] | 359.5095 | 372.9303 | 307.4385 | [5 empty] | 0.0008 | -0.008 | 5001.0033 | 662.4531 |  |  |  |  | 359.177 | 372.6183 | 304.3956 | [7 empty] | 0.2601 | 0.6444 | 0.702 | 4966.0366 | 0.518 | 662.3297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.1774 | -42.5583 | 45.8871 | 8039.8263 | 19.1252 | 701.4991 | [5 empty] | 360.5921 | 374.0533 | 308.364 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5001.0003 | 662.8962 |  |  |  |  | 360.2329 | 373.7021 | 305.5357 | [7 empty] | 0.2416 | 0.5849 | 0.6399 | 4969.1527 | 0.4716 | 662.7578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.2085 | -42.5931 | 45.931 | 8039.9127 | 19.1282 | 701.8509 | [5 empty] | 361.6767 | 375.1784 | 309.2913 | [5 empty] | 0.0008 | -0.0079 | 5000.9973 | 663.3389 |  |  |  |  | 361.2967 | 374.7606 | 306.7276 | [7 empty] | 0.2355 | 0.5062 | 0.5651 | 4972.9252 | 0.4123 | 663.1747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.2343 | -42.643 | 45.987 | 8041.1005 | 19.1351 | 702.2152 | [5 empty] | 362.7632 | 376.3057 | 310.2203 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9943 | 663.7812 |  |  |  |  | 362.2844 | 375.8367 | 307.7619 | [7 empty] | 0.1906 | 0.475 | 0.5188 | 4975.209 | 0.3848 | 663.5974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.2968 | -42.7386 | 46.0991 | 8044.0775 | 19.1658 | 702.8901 | [5 empty] | 363.8518 | 377.4349 | 311.151 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0078 | 5000.9914 | 664.223 |  |  |  |  | 363.3148 | 376.9401 | 308.9443 | [7 empty] | 0.1433 | 0.4134 | 0.4447 | 4978.9302 | 0.3357 | 664.0296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.3038 | -42.7383 | 46.1015 | 8043.5835 | 19.1485 | 702.9482 | [5 empty] | 364.9425 | 378.5663 | 312.0834 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0077 | 5000.9883 | 664.6644 |  |  |  |  | 364.3123 | 378.0396 | 310.0186 | [7 empty] | 0.089 | 0.3787 | 0.3963 | 4981.5384 | 0.3111 | 664.459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.3306 | -42.7756 | 46.1462 | 8043.8886 | 19.1517 | 703.2884 | [5 empty] | 366.0351 | 379.6998 | 313.0176 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9854 | 665.1053 |  |  |  |  | 365.3087 | 379.1197 | 311.1233 | [7 empty] | 0.0409 | 0.332 | 0.342 | 4984.5805 | 0.2811 | 664.8798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.2793 | -42.8158 | 46.1643 | 8041.533 | 19.1552 | 703.6559 | [5 empty] | 367.1297 | 380.8353 | 313.9534 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0076 | 5000.9825 | 665.5458 |  |  |  |  | 366.3576 | 380.2433 | 312.2437 | [7 empty] | 0.0012 | 0.2893 | 0.2969 | 4987.2815 | 0.2566 | 665.3163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.2195 | -42.8969 | 46.2173 | 8038.4112 | 19.1827 | 704.3823 | [5 empty] | 368.2264 | 381.973 | 314.891 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9796 | 665.9858 |  |  |  |  | 368.1052 | 382.3747 | 312.9926 | [7 empty] | -0.0821 | 0.5434 | 0.5571 | 4977.1608 | 0.5042 | 666.1409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.2536 | -42.8816 | 46.2158 | 8037.8406 | 19.1613 | 704.4044 | [5 empty] | 369.325 | 383.1127 | 315.8303 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0075 | 5000.9766 | 666.4254 |  |  |  |  | 369.0524 | 383.3748 | 314.0042 | [7 empty] | -0.1104 | 0.5009 | 0.5204 | 4979.6404 | 0.4823 | 666.5263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.3106 | -42.947 | 46.2978 | 8036.8101 | 19.1885 | 705.1577 | [5 empty] | 370.4257 | 384.2546 | 316.7713 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9737 | 666.8645 |  |  |  |  | 370.5638 | 384.6292 | 317.811 | [7 empty] | -0.2028 | -0.1575 | 0.2529 | 5011.5676 | 0.1879 | 667.0083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.352 | -42.9882 | 46.3516 | 8037.847 | 19.1932 | 705.5068 | [5 empty] | 371.5284 | 385.3985 | 317.7141 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0074 | 5000.9708 | 667.3032 |  |  |  |  | 370.9654 | 385.4268 | 318.9036 | [7 empty] | -0.4621 | -0.2286 | 0.5129 | 5019.5332 | 0.4034 | 667.3141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.3693 | -43.016 | 46.3839 | 8036.8185 | 19.1947 | 705.8564 | [5 empty] | 372.6331 | 386.5445 | 318.6586 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.968 | 667.7415 |  |  |  |  | 372.9729 | 387.0795 | 315.8795 | [7 empty] | 0.2114 | 0.7404 | 0.7768 | 4963.063 | 0.5919 | 667.9456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.4044 | -43.051 | 46.4296 | 8037.0554 | 19.1981 | 706.2061 | [5 empty] | 373.7399 | 387.6926 | 319.6048 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0073 | 5000.9651 | 668.1793 |  |  |  |  | 372.9627 | 387.0439 | 315.794 | [7 empty] | 0.2312 | 0.7514 | 0.7929 | 4962.2085 | 0.6 | 667.9321 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.5435 | -43.0104 | 46.4443 | 8032.2028 | 19.1921 | 706.6783 | [5 empty] | 374.8486 | 388.8428 | 320.5527 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0072 | 5000.9622 | 668.6166 |  |  |  |  | 374.8693 | 388.8788 | 318.1522 | [7 empty] | 0.2291 | 0.5463 | 0.5988 | 4971.6187 | 0.4393 | 668.6303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.57 | -43.0653 | 46.5053 | 8034.34 | 19.1986 | 707.0001 | [5 empty] | 375.9594 | 389.9952 | 321.5024 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9594 | 669.0536 |  |  |  |  | 375.8882 | 389.9458 | 319.2853 | [7 empty] | 0.1984 | 0.4885 | 0.5337 | 4974.821 | 0.3932 | 669.0349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.689 | -43.0055 | 46.4951 | 8027.3526 | 19.1872 | 707.4467 | [5 empty] | 377.0722 | 391.1496 | 322.4538 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0071 | 5000.9566 | 669.4901 |  |  |  |  | 376.9676 | 391.4056 | 320.3771 | [7 empty] | 0.0166 | 0.5375 | 0.5448 | 4975.8836 | 0.4587 | 669.5867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.7224 | -43.0342 | 46.5343 | 8027.2754 | 19.1882 | 707.7679 | [5 empty] | 378.1871 | 392.3061 | 323.407 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9537 | 669.9262 |  |  |  |  | 377.9786 | 392.4967 | 321.6289 | [7 empty] | -0.0414 | 0.4599 | 0.4688 | 4980.4603 | 0.4146 | 669.9979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.75 | -43.1225 | 46.6266 | 8032.1386 | 19.2034 | 708.123 | [5 empty] | 379.304 | 393.4647 | 324.3618 | [5 empty] | 0.0007 | -0.007 | 5000.9509 | 670.3618 |  |  |  |  | 379.0501 | 393.7073 | 322.8109 | [7 empty] | -0.1149 | 0.4247 | 0.4468 | 4983.3917 | 0.4206 | 670.4528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.7906 | -43.2092 | 46.7222 | 8037.0095 | 19.2193 | 708.4996 | [5 empty] | 380.4229 | 394.6255 | 325.3185 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9481 | 670.797 |  |  |  |  | 380.1412 | 394.9073 | 324.0881 | [7 empty] | -0.1807 | 0.3639 | 0.4128 | 4987.3372 | 0.4112 | 670.9024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.8221 | -43.2474 | 46.7696 | 8037.5448 | 19.2231 | 708.8369 | [5 empty] | 381.5438 | 395.7883 | 326.2768 | [5 empty] | 0.0007 | -0.0069 | 5000.9453 | 671.2317 |  |  |  |  | 381.1245 | 396.0172 | 325.2505 | [7 empty] | -0.2547 | 0.3142 | 0.4102 | 4990.9225 | 0.4254 | 671.3172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.8446 | -43.2173 | 46.7504 | 8031.8681 | 19.2105 | 709.1398 | [5 empty] | 382.6668 | 396.9532 | 327.2369 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0068 | 5000.9426 | 671.6661 |  |  |  |  | 381.5319 | 396.8837 | 326.2843 | [7 empty] | -0.5336 | 0.274 | 0.6036 | 4997.7174 | 0.6273 | 671.6402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.8733 | -43.3035 | 46.8411 | 8036.9606 | 19.2239 | 709.46 | [5 empty] | 383.7918 | 398.1203 | 328.1987 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9398 | 672.0999 |  |  |  |  | 381.9656 | 397.7866 | 327.4398 | [7 empty] | -0.8257 | 0.2141 | 0.8553 | 5005.6397 | 0.8541 | 671.976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.9032 | -43.2146 | 46.7704 | 8025.533 | 19.2007 | 709.8101 | [5 empty] | 384.9188 | 399.2895 | 329.1623 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0067 | 5000.9371 | 672.5334 |  |  |  |  | 383.0331 | 398.9821 | 328.7548 | [7 empty] | -0.9048 | 0.1463 | 0.9182 | 5010.1189 | 0.8955 | 672.4196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.9393 | -43.2504 | 46.8173 | 8025.1737 | 19.207 | 710.2162 | [5 empty] | 386.0479 | 400.4608 | 330.1276 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9343 | 672.9664 |  |  |  |  | 385.8103 | 400.9076 | 327.6371 | [7 empty] | -0.1122 | 0.6813 | 0.6971 | 4971.9365 | 0.6302 | 673.1313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.877 | -43.3686 | 46.9028 | 8030.7172 | 19.2237 | 710.4942 | [5 empty] | 387.179 | 401.6342 | 331.0947 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0066 | 5000.9315 | 673.399 |  |  |  |  | 386.7209 | 401.6127 | 328.8055 | [7 empty] | -0.0349 | 0.5323 | 0.54 | 4977.2754 | 0.4716 | 673.3911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.9069 | -43.4058 | 46.9486 | 8030.5768 | 19.2291 | 710.8747 | [5 empty] | 388.3122 | 402.8097 | 332.0634 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9288 | 673.8312 |  |  |  |  | 387.8165 | 402.8391 | 330.0526 | [7 empty] | -0.1072 | 0.4851 | 0.5034 | 4980.6952 | 0.4651 | 673.842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.8257 | -43.5362 | 47.0385 | 8036.9154 | 19.2472 | 711.1282 | [5 empty] | 389.4474 | 403.9873 | 333.034 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0065 | 5000.9261 | 674.2629 |  |  |  |  | 388.6611 | 403.5597 | 330.5917 | [7 empty] | -0.0156 | 0.4857 | 0.4924 | 4979.068 | 0.4253 | 674.1063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.8738 | -43.5687 | 47.0869 | 8037.2326 | 19.2509 | 711.4836 | [5 empty] | 390.5846 | 405.1671 | 334.0063 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9235 | 674.6942 |  |  |  |  | 389.6847 | 404.6639 | 331.7189 | [7 empty] | -0.0596 | 0.4397 | 0.4502 | 4981.9272 | 0.405 | 674.5104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.9326 | -43.6486 | 47.1831 | 8037.5073 | 19.281 | 712.2348 | [5 empty] | 391.7239 | 406.3489 | 334.9803 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0064 | 5000.9208 | 675.1251 |  |  |  |  | 390.5765 | 405.7466 | 332.3255 | [7 empty] | -0.1195 | 0.5136 | 0.5337 | 4979.6939 | 0.4956 | 674.9057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.9683 | -43.7088 | 47.2524 | 8039.9156 | 19.2906 | 712.5933 | [5 empty] | 392.8652 | 407.5329 | 335.9561 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9181 | 675.5556 |  |  |  |  | 391.6654 | 406.9698 | 333.5692 | [7 empty] | -0.1933 | 0.4673 | 0.5117 | 4983.0887 | 0.4996 | 675.351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -17.9998 | -43.7553 | 47.3074 | 8040.9242 | 19.2971 | 712.9508 | [5 empty] | 394.0086 | 408.719 | 336.9336 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0063 | 5000.9154 | 675.9856 |  |  |  |  | 392.6707 | 408.1114 | 334.7466 | [7 empty] | -0.2697 | 0.4213 | 0.5058 | 4986.5074 | 0.5143 | 675.7655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.9912 | -43.7478 | 47.2973 | 8040.0508 | 19.2768 | 712.9436 | [5 empty] | 395.154 | 409.9073 | 337.9129 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0062 | 5000.9128 | 676.4152 |  |  |  |  | 393.6908 | 409.2099 | 335.8942 | [7 empty] | -0.3142 | 0.37 | 0.4906 | 4989.5953 | 0.5095 | 676.1632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -18.0263 | -43.6505 | 47.2208 | 8028.1682 | 19.2521 | 713.287 | [5 empty] | 396.3015 | 411.0977 | 338.8939 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9102 | 676.8444 |  |  |  |  | 395.7381 | 411.503 | 338.2114 | [7 empty] | -0.446 | 0.2869 | 0.5342 | 4995.6437 | 0.559 | 676.9903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -18.0674 | -43.677 | 47.261 | 8027.5337 | 19.2551 | 713.6557 | [5 empty] | 397.451 | 412.2902 | 339.8767 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0061 | 5000.9075 | 677.2732 |  |  |  |  | 396.1044 | 412.289 | 339.2745 | [7 empty] | -0.7067 | 0.2241 | 0.7438 | 5003.0301 | 0.7506 | 677.2727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -18.0965 | -43.5952 | 47.1966 | 8017.2006 | 19.2328 | 713.9763 | [5 empty] | 398.6026 | 413.4848 | 340.8613 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9049 | 677.7015 |  |  |  |  | 396.5723 | 413.1691 | 340.4818 | [7 empty] | -0.9666 | 0.1461 | 0.9791 | 5011.085 | 0.9487 | 677.5884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.1571 | -43.7465 | 47.3596 | 8028.489 | 19.2634 | 714.3526 | [5 empty] | 399.7562 | 414.6815 | 341.8476 | [5 empty] | 0.0006 | -0.006 | 5000.9023 | 678.1294 |  |  |  |  | 399.4952 | 415.1507 | 339.4565 | [7 empty] | -0.1428 | 0.653 | 0.6745 | 4974.1102 | 0.6201 | 678.2968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.2423 | -43.7489 | 47.3946 | 8028.0168 | 19.2593 | 714.6421 | [5 empty] | 400.9119 | 415.8804 | 342.8356 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.8996 | 678.5569 |  |  |  |  | 399.5305 | 415.1752 | 339.4871 | [7 empty] | -0.1372 | 0.6499 | 0.6702 | 4974.1517 | 0.6153 | 678.3056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.3043 | -43.886 | 47.545 | 8037.5416 | 19.2885 | 715.0603 | [5 empty] | 402.0696 | 417.0814 | 343.8255 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0059 | 5000.8971 | 678.984 |  |  |  |  | 400.8576 | 416.5058 | 340.7919 | [7 empty] | -0.1313 | 0.6 | 0.62 | 4976.29 | 0.5709 | 678.7794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.4202 | -43.8892 | 47.5928 | 8038.2095 | 19.2852 | 715.3431 | [5 empty] | 403.2294 | 418.2846 | 344.817 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.8945 | 679.4106 |  |  |  |  | 401.8373 | 417.6018 | 341.9024 | [7 empty] | -0.1937 | 0.5595 | 0.5977 | 4979.1908 | 0.5722 | 679.1686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.4677 | -43.9411 | 47.6591 | 8038.1768 | 19.3002 | 715.8707 | [5 empty] | 404.3913 | 419.4899 | 345.8104 | [5 empty] | 0.0006 | -0.0058 | 5000.892 | 679.8368 |  |  |  |  | 404.1441 | 419.8789 | 344.2367 | [7 empty] | -0.1728 | 0.4502 | 0.4879 | 4983.6995 | 0.4719 | 679.9742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.4718 | -43.9432 | 47.6627 | 8038.5636 | 19.2828 | 715.8651 | [5 empty] | 405.5552 | 420.6973 | 346.8055 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8893 | 680.2627 |  |  |  |  | 405.2176 | 421.0193 | 345.417 | [7 empty] | -0.2093 | 0.3993 | 0.4561 | 4986.6021 | 0.4546 | 680.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.4881 | -43.9833 | 47.706 | 8039.7308 | 19.284 | 716.1174 | [5 empty] | 406.7212 | 421.9069 | 347.8023 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0057 | 5000.8868 | 680.6881 |  |  |  |  | 405.4428 | 421.837 | 345.5045 | [7 empty] | -0.4701 | 0.5665 | 0.7408 | 4983.7602 | 0.7608 | 680.6635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.3999 | -44.0353 | 47.72 | 8034.7281 | 19.2977 | 716.6945 | [5 empty] | 407.8892 | 423.1186 | 348.8009 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8843 | 681.113 |  |  |  |  | 406.4951 | 422.9601 | 346.698 | [7 empty] | -0.5111 | 0.5099 | 0.7263 | 4986.9818 | 0.7527 | 681.0575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.3179 | -44.0813 | 47.7309 | 8029.7672 | 19.3091 | 717.2399 | [5 empty] | 409.0593 | 424.3325 | 349.8013 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0056 | 5000.8817 | 681.5376 |  |  |  |  | 407.452 | 424.0341 | 347.7852 | [7 empty] | -0.5727 | 0.4711 | 0.7456 | 4989.77 | 0.7756 | 681.4334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.3569 | -44.1447 | 47.8044 | 8030.5975 | 19.3259 | 717.7577 | [5 empty] | 410.2315 | 425.5484 | 350.8035 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8792 | 681.9618 |  |  |  |  | 408.2808 | 425.6537 | 350.159 | [7 empty] | -1.0749 | 0.299 | 1.1177 | 5006.0779 | 1.1084 | 681.9984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.3856 | -44.1708 | 47.8396 | 8030.8138 | 19.3246 | 718.0153 | [5 empty] | 411.4057 | 426.7666 | 351.8074 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0055 | 5000.8767 | 682.3855 |  |  |  |  | 409.3097 | 426.8278 | 351.2891 | [7 empty] | -1.1451 | 0.271 | 1.1785 | 5008.5268 | 1.1574 | 682.4067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.4308 | -44.1872 | 47.8722 | 8027.6778 | 19.3313 | 718.5262 | [5 empty] | 412.582 | 427.9869 | 352.8131 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0054 | 5000.8742 | 682.8088 |  |  |  |  | 412.0694 | 428.3235 | 350.2267 | [7 empty] | -0.2011 | 0.6686 | 0.7035 | 4974.7561 | 0.6615 | 682.9254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.4573 | -44.2176 | 47.9104 | 8028.3288 | 19.3305 | 718.7735 | [5 empty] | 413.7604 | 429.2093 | 353.8206 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8717 | 683.2317 |  |  |  |  | 413.0306 | 429.3809 | 351.397 | [7 empty] | -0.2604 | 0.6077 | 0.6663 | 4978.4614 | 0.6475 | 683.291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.6419 | -44.2596 | 48.0206 | 8032.5751 | 19.344 | 719.2323 | [5 empty] | 414.9409 | 430.4339 | 354.8298 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0053 | 5000.8693 | 683.6542 |  |  |  |  | 414.0405 | 430.1687 | 352.6346 | [7 empty] | -0.1753 | 0.4633 | 0.5005 | 4983.3321 | 0.4823 | 683.5628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.676 | -44.277 | 48.05 | 8032.1427 | 19.3413 | 719.4925 | [5 empty] | 416.1234 | 431.6606 | 355.8408 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8668 | 684.0763 |  |  |  |  | 414.7875 | 431.2274 | 352.6906 | [7 empty] | -0.2516 | 0.6566 | 0.7083 | 4976.2135 | 0.6806 | 683.9274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.8402 | -44.3416 | 48.1735 | 8038.5101 | 19.3569 | 719.8875 | [5 empty] | 417.308 | 432.8895 | 356.8536 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0052 | 5000.8643 | 684.498 |  |  |  |  | 415.1855 | 432.1393 | 353.869 | [7 empty] | -0.5558 | 0.5989 | 0.8212 | 4983.9733 | 0.8464 | 684.2407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.8574 | -44.3637 | 48.2006 | 8038.5461 | 19.3529 | 720.098 | [5 empty] | 418.4947 | 434.1205 | 357.8681 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8618 | 684.9192 |  |  |  |  | 417.3236 | 434.4232 | 356.1588 | [7 empty] | -0.626 | 0.5149 | 0.8142 | 4988.8764 | 0.8444 | 685.0226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.9006 | -44.4119 | 48.2619 | 8038.8914 | 19.3641 | 720.5489 | [5 empty] | 419.6834 | 435.3537 | 358.8844 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0051 | 5000.8594 | 685.3401 |  |  |  |  | 417.3648 | 434.4514 | 356.2094 | [7 empty] | -0.6208 | 0.508 | 0.8058 | 4989.0853 | 0.837 | 685.0323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.9242 | -44.4378 | 48.2951 | 8039.0184 | 19.3626 | 720.7971 | [5 empty] | 420.8742 | 436.5891 | 359.9026 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.857 | 685.7605 |  |  |  |  | 419.124 | 435.8653 | 360.7362 | [7 empty] | -0.7065 | -0.2337 | 0.7431 | 5023.0795 | 0.6113 | 685.5143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.9815 | -44.4798 | 48.3562 | 8039.1341 | 19.3733 | 721.2578 | [5 empty] | 422.0672 | 437.8266 | 360.9224 | [5 empty] | 0.0005 | -0.005 | 5000.8545 | 686.1806 |  |  |  |  | 421.3475 | 437.6155 | 357.518 | [7 empty] | 0.0106 | 0.7153 | 0.7203 | 4969.3382 | 0.6041 | 686.109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.9956 | -44.5154 | 48.3946 | 8040.2462 | 19.3723 | 721.4709 | [5 empty] | 423.2621 | 439.0662 | 361.9441 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8521 | 686.6002 |  |  |  |  | 422.4321 | 438.7787 | 358.7678 | [7 empty] | -0.0358 | 0.6552 | 0.6611 | 4972.765 | 0.5706 | 686.503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -19.0318 | -44.5724 | 48.4612 | 8041.4349 | 19.3843 | 721.8969 | [5 empty] | 424.4592 | 440.3081 | 362.9675 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0049 | 5000.8497 | 687.0194 |  |  |  |  | 423.5047 | 439.9401 | 359.8866 | [7 empty] | -0.076 | 0.6233 | 0.6328 | 4974.8559 | 0.5607 | 686.8953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -19.0579 | -44.6132 | 48.509 | 8043.2105 | 19.3853 | 722.1245 | [5 empty] | 425.6584 | 441.552 | 363.9928 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8473 | 687.4382 |  |  |  |  | 424.5942 | 441.114 | 361.1181 | [7 empty] | -0.1226 | 0.5696 | 0.5875 | 4977.9994 | 0.5385 | 687.2909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -19.1025 | -44.6948 | 48.6017 | 8046.7933 | 19.403 | 722.5574 | [5 empty] | 426.8596 | 442.7982 | 365.0198 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0048 | 5000.8449 | 687.8567 |  |  |  |  | 425.7494 | 442.3564 | 362.3709 | [7 empty] | -0.1662 | 0.5235 | 0.5539 | 4980.7582 | 0.5242 | 687.7085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -19.1204 | -44.734 | 48.6448 | 8048.1352 | 19.4035 | 722.7869 | [5 empty] | 428.0629 | 444.0465 | 366.0486 | [5 empty] | 0.0005 | -0.0047 | 5000.8426 | 688.2747 |  |  |  |  | 426.6856 | 443.4469 | 363.0078 | [7 empty] | -0.2049 | 0.5858 | 0.6252 | 4978.7422 | 0.5962 | 688.074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.1511 | -44.6336 | 48.5646 | 8034.9997 | 19.3828 | 723.2168 | [5 empty] | 429.2683 | 445.297 | 367.0791 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0047 | 5000.8402 | 688.6923 |  |  |  |  | 427.8193 | 444.6702 | 364.3212 | [7 empty] | -0.2566 | 0.5241 | 0.5879 | 4982.3114 | 0.5793 | 688.4831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.1837 | -44.6526 | 48.595 | 8034.7505 | 19.3804 | 723.4678 | [5 empty] | 430.4759 | 446.5496 | 368.1115 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8379 | 689.1095 |  |  |  |  | 428.6569 | 445.6337 | 364.8884 | [7 empty] | -0.2854 | 0.5773 | 0.6483 | 4980.5177 | 0.6392 | 688.8045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.2281 | -44.5329 | 48.5027 | 8020.0452 | 19.3572 | 723.9286 | [5 empty] | 431.6854 | 447.8044 | 369.1456 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0046 | 5000.8355 | 689.5263 |  |  |  |  | 430.4824 | 447.1471 | 369.472 | [7 empty] | -0.3847 | -0.1461 | 0.4103 | 5013.5445 | 0.3344 | 689.3081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.241 | -44.5625 | 48.535 | 8020.5091 | 19.3553 | 724.1464 | [5 empty] | 432.8971 | 449.0614 | 370.1816 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8331 | 689.9427 |  |  |  |  | 432.1974 | 448.6442 | 366.1721 | [7 empty] | 0.1673 | 0.7806 | 0.8026 | 4964.2003 | 0.6204 | 689.8046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.2892 | -44.6056 | 48.5938 | 8020.315 | 19.3666 | 724.6163 | [5 empty] | 434.1109 | 450.3206 | 371.2193 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0045 | 5000.8308 | 690.3587 |  |  |  |  | 433.1086 | 449.7208 | 367.3986 | [7 empty] | 0.0686 | 0.7175 | 0.7252 | 4968.5974 | 0.5882 | 690.1607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.308 | -44.6363 | 48.6294 | 8021.0029 | 19.3653 | 724.8385 | [5 empty] | 435.3268 | 451.5819 | 372.2588 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8285 | 690.7743 |  |  |  |  | 434.4981 | 451.0703 | 368.7211 | [7 empty] | 0.0974 | 0.6664 | 0.6778 | 4970.3387 | 0.539 | 690.6059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.3511 | -44.681 | 48.6876 | 8021.0871 | 19.3758 | 725.282 | [5 empty] | 436.5447 | 452.8454 | 373.3001 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0044 | 5000.8262 | 691.1895 |  |  |  |  | 435.3865 | 452.1186 | 369.9071 | [7 empty] | 0.003 | 0.607 | 0.6114 | 4974.4966 | 0.5159 | 690.9508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.4144 | -44.7611 | 48.7863 | 8022.2731 | 19.4025 | 725.9513 | [5 empty] | 437.7648 | 454.1111 | 374.3432 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8239 | 691.6043 |  |  |  |  | 436.7193 | 453.3468 | 371.0618 | [7 empty] | 0.0701 | 0.5662 | 0.5748 | 4975.1389 | 0.4628 | 691.354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.4336 | -44.7813 | 48.8126 | 8022.1057 | 19.399 | 726.1683 | [5 empty] | 438.987 | 455.3789 | 375.3881 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0043 | 5000.8216 | 692.0187 |  |  |  |  | 438.0945 | 455.3559 | 373.5294 | [7 empty] | -0.302 | 0.4356 | 0.5338 | 4987.0322 | 0.5415 | 692.0112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.484 | -44.8231 | 48.871 | 8022.156 | 19.4091 | 726.6112 | [5 empty] | 440.2112 | 456.649 | 376.4348 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.8193 | 692.4327 |  |  |  |  | 438.3373 | 456.1481 | 373.6238 | [7 empty] | -0.5307 | 0.5864 | 0.7942 | 4984.4358 | 0.8151 | 692.2696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.5147 | -44.9921 | 49.0383 | 8035.2313 | 19.4375 | 726.8502 | [5 empty] | 441.4376 | 457.9212 | 377.4833 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0042 | 5000.817 | 692.8463 |  |  |  |  | 439.7128 | 457.4055 | 374.8781 | [7 empty] | -0.4619 | 0.5292 | 0.7058 | 4985.7389 | 0.7245 | 692.6788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.5523 | -45.0366 | 49.0941 | 8035.5733 | 19.4463 | 727.2521 | [5 empty] | 442.6661 | 459.1956 | 378.5336 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8148 | 693.2596 |  |  |  |  | 442.6909 | 459.4029 | 374.9967 | [7 empty] | 0.2338 | 0.77 | 0.8085 | 4963.8726 | 0.6046 | 693.3267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.5546 | -45.0426 | 49.1006 | 8035.9969 | 19.4322 | 727.2674 | [5 empty] | 443.8967 | 460.4721 | 379.5857 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0041 | 5000.8125 | 693.6724 |  |  |  |  | 443.5502 | 460.4472 | 376.2493 | [7 empty] | 0.1207 | 0.6985 | 0.7128 | 4968.8268 | 0.5594 | 693.6643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.5798 | -45.1888 | 49.2448 | 8047.0505 | 19.4553 | 727.4927 | [5 empty] | 445.1293 | 461.7509 | 380.6395 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.8103 | 694.0848 |  |  |  |  | 444.3474 | 461.418 | 377.3251 | [7 empty] | 0.0228 | 0.6505 | 0.6549 | 4972.524 | 0.5438 | 693.9776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.6218 | -45.2155 | 49.286 | 8045.6468 | 19.4615 | 727.9198 | [5 empty] | 446.3641 | 463.0318 | 381.6952 | [5 empty] | 0.0004 | -0.004 | 5000.808 | 694.4968 |  |  |  |  | 445.6571 | 462.6849 | 378.626 | [7 empty] | 0.047 | 0.5909 | 0.5967 | 4974.6806 | 0.487 | 694.3854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.5791 | -45.2447 | 49.2959 | 8039.1724 | 19.4737 | 728.5696 | [5 empty] | 447.601 | 464.315 | 382.7527 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8058 | 694.9085 |  |  |  |  | 446.5415 | 463.736 | 379.8863 | [7 empty] | -0.0556 | 0.5183 | 0.5252 | 4979.4973 | 0.4629 | 694.7229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.536 | -45.2943 | 49.3244 | 8035.0257 | 19.4886 | 729.1744 | [5 empty] | 448.84 | 465.6003 | 383.812 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0039 | 5000.8035 | 695.3197 |  |  |  |  | 447.8359 | 464.9464 | 381.1593 | [7 empty] | -0.0122 | 0.4526 | 0.4566 | 4981.582 | 0.391 | 695.1106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.5213 | -45.312 | 49.3349 | 8036.2776 | 19.4756 | 729.1616 | [5 empty] | 450.0811 | 466.8878 | 384.8731 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.8014 | 695.7306 |  |  |  |  | 449.847 | 467.2083 | 383.0587 | [7 empty] | -0.1044 | 0.4556 | 0.4712 | 4983.0241 | 0.4333 | 695.8327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.658 | -45.2249 | 49.3092 | 8028.8794 | 19.4579 | 729.5001 | [5 empty] | 451.3243 | 468.1775 | 385.936 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0038 | 5000.7991 | 696.1411 |  |  |  |  | 450.6465 | 468.2367 | 383.8357 | [7 empty] | -0.199 | 0.4824 | 0.5254 | 4983.4811 | 0.5077 | 696.1599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.7079 | -45.2783 | 49.3781 | 8030.4531 | 19.4687 | 729.8949 | [5 empty] | 452.5697 | 469.4694 | 387.0007 | [5 empty] | 0.0004 | -0.0037 | 5000.797 | 696.5512 |  |  |  |  | 451.8591 | 469.4221 | 384.9658 | [7 empty] | -0.1753 | 0.4459 | 0.4827 | 4984.6481 | 0.4646 | 696.5362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.8367 | -45.2041 | 49.3618 | 8024.262 | 19.4529 | 730.2087 | [5 empty] | 453.8171 | 470.7635 | 388.0672 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0037 | 5000.7947 | 696.9608 |  |  |  |  | 452.3304 | 470.3901 | 386.1923 | [7 empty] | -0.4543 | 0.3897 | 0.6012 | 4991.6804 | 0.6235 | 696.8428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.8751 | -45.2513 | 49.4205 | 8025.3101 | 19.461 | 730.5713 | [5 empty] | 455.0667 | 472.0598 | 389.1356 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7925 | 697.3701 |  |  |  |  | 453.4478 | 472.2543 | 387.5939 | [7 empty] | -0.797 | 0.4618 | 0.9232 | 4994.3365 | 0.9463 | 697.4315 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.8039 | -45.2696 | 49.4087 | 8021.7762 | 19.4559 | 730.8202 | [5 empty] | 456.3184 | 473.3583 | 390.2057 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0036 | 5000.7904 | 697.7791 |  |  |  |  | 453.3922 | 472.2026 | 387.5294 | [7 empty] | -0.7981 | 0.4667 | 0.9267 | 4994.1503 | 0.9515 | 697.4152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.8335 | -45.3507 | 49.4949 | 8025.4418 | 19.4709 | 731.1881 | [5 empty] | 457.5722 | 474.6589 | 391.2776 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.7882 | 698.1876 |  |  |  |  | 457.1128 | 474.5373 | 387.6076 | [7 empty] | 0.13 | 0.7388 | 0.7536 | 4967.3523 | 0.5892 | 698.1494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.7228 | -45.3638 | 49.4628 | 8020.434 | 19.4632 | 731.4208 | [5 empty] | 458.8281 | 475.9618 | 392.3514 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0035 | 5000.786 | 698.5957 |  |  |  |  | 457.9445 | 475.5135 | 388.8123 | [7 empty] | 0.0384 | 0.6646 | 0.6692 | 4972.0017 | 0.5496 | 698.4554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.7761 | -45.4132 | 49.5294 | 8021.2918 | 19.4747 | 731.8544 | [5 empty] | 460.0862 | 477.2669 | 393.427 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7839 | 699.0035 |  |  |  |  | 459.286 | 476.8186 | 390.1179 | [7 empty] | 0.0619 | 0.6117 | 0.6182 | 4973.8627 | 0.4993 | 698.8635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.8039 | -45.589 | 49.7017 | 8034.7136 | 19.5045 | 732.0883 | [5 empty] | 461.3463 | 478.5742 | 394.5044 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0034 | 5000.7818 | 699.4109 |  |  |  |  | 460.1015 | 477.8418 | 391.2093 | [7 empty] | -0.0482 | 0.5726 | 0.578 | 4977.3424 | 0.5038 | 699.1828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.8361 | -45.6142 | 49.7377 | 8033.0055 | 19.5098 | 732.5038 | [5 empty] | 462.6086 | 479.8837 | 395.5836 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7796 | 699.8178 |  |  |  |  | 461.4025 | 479.0733 | 392.457 | [7 empty] | -0.009 | 0.5174 | 0.5209 | 4979.0303 | 0.4432 | 699.5661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.874 | -45.7603 | 49.8868 | 8044.1864 | 19.5336 | 732.7348 | [5 empty] | 463.8731 | 481.1953 | 396.6646 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0033 | 5000.7775 | 700.2244 |  |  |  |  | 462.244 | 480.1371 | 393.6377 | [7 empty] | -0.1303 | 0.4682 | 0.4892 | 4983.1113 | 0.4584 | 699.8965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.9226 | -45.7816 | 49.9257 | 8042.954 | 19.5377 | 733.1224 | [5 empty] | 465.1396 | 482.5092 | 397.7474 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7754 | 700.6307 |  |  |  |  | 464.1772 | 482.3664 | 394.9351 | [7 empty] | -0.1953 | 0.5891 | 0.6238 | 4979.1556 | 0.5884 | 700.5866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -20.0599 | -45.6992 | 49.9053 | 8036.1614 | 19.5212 | 733.4485 | [5 empty] | 466.4083 | 483.8253 | 398.8321 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0032 | 5000.7732 | 701.0365 |  |  |  |  | 465.4359 | 483.5777 | 396.2033 | [7 empty] | -0.171 | 0.5284 | 0.5585 | 4981.3139 | 0.5263 | 700.9602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -20.105 | -45.7394 | 49.9603 | 8036.6497 | 19.5285 | 733.8213 | [5 empty] | 467.6791 | 485.1437 | 399.9186 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7712 | 701.442 |  |  |  |  | 465.689 | 484.3475 | 396.3726 | [7 empty] | -0.3831 | 0.653 | 0.7599 | 4979.6072 | 0.7548 | 701.1972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.2352 | -45.6569 | 49.9374 | 8029.8389 | 19.5115 | 734.1311 | [5 empty] | 468.952 | 486.4642 | 401.0069 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0031 | 5000.7691 | 701.847 |  |  |  |  | 466.9725 | 486.3082 | 398.7597 | [7 empty] | -0.7592 | 0.5384 | 0.9328 | 4990.5897 | 0.9583 | 701.7992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.2712 | -45.6789 | 49.9722 | 8028.4018 | 19.5152 | 734.5094 | [5 empty] | 470.2271 | 487.7869 | 402.097 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.767 | 702.2517 |  |  |  |  | 468.912 | 487.8479 | 403.4042 | [7 empty] | -0.8099 | -0.1611 | 0.8254 | 5020.7554 | 0.7061 | 702.2704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.2136 | -45.8046 | 50.0638 | 8034.8228 | 19.5318 | 734.7385 | [5 empty] | 471.5043 | 489.1119 | 403.1889 | [5 empty] | 0.0003 | -0.003 | 5000.7649 | 702.656 |  |  |  |  | 468.8379 | 487.7665 | 403.3021 | [7 empty] | -0.8048 | -0.1545 | 0.8192 | 5020.3939 | 0.7054 | 702.2455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.2401 | -45.8418 | 50.1086 | 8035.0386 | 19.5365 | 735.0628 | [5 empty] | 472.7836 | 490.439 | 404.2827 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7629 | 703.06 |  |  |  |  | 471.457 | 489.6436 | 400.0756 | [7 empty] | 0.0146 | 0.7361 | 0.7391 | 4969.7532 | 0.6153 | 702.818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.169 | -45.9665 | 50.1941 | 8041.0067 | 19.5525 | 735.2871 | [5 empty] | 474.0651 | 491.7684 | 405.3783 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0029 | 5000.7608 | 703.4635 |  |  |  |  | 472.2607 | 490.6932 | 401.2375 | [7 empty] | -0.1169 | 0.6902 | 0.7029 | 4973.8246 | 0.6303 | 703.1372 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.2086 | -46.0096 | 50.2496 | 8041.9653 | 19.5592 | 735.6251 | [5 empty] | 475.3487 | 493.1 | 406.4757 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7588 | 703.8667 |  |  |  |  | 474.3064 | 493.0379 | 403.7658 | [7 empty] | -0.2761 | 0.5849 | 0.6495 | 4980.8278 | 0.6323 | 703.8479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.2352 | -45.9263 | 50.1841 | 8031.9204 | 19.539 | 735.9348 | [5 empty] | 476.6344 | 494.4338 | 407.575 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0028 | 5000.7567 | 704.2695 |  |  |  |  | 475.4908 | 494.219 | 405.0314 | [7 empty] | -0.2769 | 0.5236 | 0.5949 | 4983.4006 | 0.5862 | 704.2047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.2712 | -45.9568 | 50.2266 | 8031.6394 | 19.5432 | 736.2765 | [5 empty] | 477.9223 | 495.7698 | 408.6761 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7546 | 704.6719 |  |  |  |  | 476.936 | 495.9529 | 406.3273 | [7 empty] | -0.38 | 0.5635 | 0.682 | 4983.4516 | 0.685 | 704.727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.3035 | -45.8822 | 50.1714 | 8022.4057 | 19.5254 | 736.5992 | [5 empty] | 479.2124 | 497.1081 | 409.779 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0027 | 5000.7526 | 705.074 |  |  |  |  | 478.0762 | 497.1182 | 407.5408 | [7 empty] | -0.3921 | 0.512 | 0.6472 | 4985.7939 | 0.6565 | 705.077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.342 | -45.9451 | 50.2446 | 8024.7698 | 19.5369 | 736.9594 | [5 empty] | 480.5045 | 498.4486 | 410.8837 | [5 empty] | 0.0003 | -0.0026 | 5000.7505 | 705.4757 |  |  |  |  | 479.4604 | 498.7276 | 408.7679 | [7 empty] | -0.4676 | 0.5413 | 0.7175 | 4985.8256 | 0.732 | 705.5591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.3937 | -46.0448 | 50.3567 | 8026.7152 | 19.5675 | 737.658 | [5 empty] | 481.7989 | 499.7913 | 411.9903 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0026 | 5000.7485 | 705.877 |  |  |  |  | 480.7624 | 500.0199 | 410.0489 | [7 empty] | -0.4565 | 0.4947 | 0.6752 | 4987.586 | 0.6916 | 705.9452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.4408 | -46.0896 | 50.4168 | 8027.7239 | 19.5758 | 738.0224 | [5 empty] | 483.0953 | 501.1362 | 413.0987 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7465 | 706.2779 |  |  |  |  | 481.6419 | 501.0711 | 411.2827 | [7 empty] | -0.554 | 0.4311 | 0.7038 | 4991.8049 | 0.7259 | 706.2585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.4429 | -46.0947 | 50.4223 | 8028.311 | 19.5623 | 738.0147 | [5 empty] | 484.3939 | 502.4834 | 414.209 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7446 | 706.6784 |  |  |  |  | 482.9404 | 502.33 | 412.6173 | [7 empty] | -0.5351 | 0.3672 | 0.6506 | 4994.148 | 0.6712 | 706.6329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.4759 | -46.0969 | 50.4378 | 8025.3399 | 19.5612 | 738.3698 | [5 empty] | 485.6947 | 503.8328 | 415.3211 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0025 | 5000.7426 | 707.0786 |  |  |  |  | 483.751 | 503.2984 | 413.8878 | [7 empty] | -0.6355 | 0.2829 | 0.6969 | 4999.2626 | 0.7081 | 706.9203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.5332 | -46.1131 | 50.4759 | 8024.3335 | 19.5637 | 738.7223 | [5 empty] | 486.9976 | 505.1844 | 416.435 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7405 | 707.4784 |  |  |  |  | 485.4416 | 505.3693 | 416.5487 | [7 empty] | -0.8662 | 0.1171 | 0.8746 | 5009.8618 | 0.8351 | 707.5331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.5726 | -46.1468 | 50.5228 | 8024.8752 | 19.5675 | 739.0247 | [5 empty] | 488.3027 | 506.5382 | 417.5508 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0024 | 5000.7386 | 707.8779 |  |  |  |  | 486.2817 | 506.5166 | 417.8061 | [7 empty] | -1.0239 | 0.0738 | 1.027 | 5014.2058 | 0.9599 | 707.8715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.6066 | -46.1873 | 50.5736 | 8025.6674 | 19.573 | 739.3403 | [5 empty] | 489.6099 | 507.8943 | 418.6684 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7366 | 708.2769 |  |  |  |  | 487.5274 | 507.8387 | 419.1024 | [7 empty] | -1.0537 | 0.0356 | 1.0546 | 5016.2539 | 0.9735 | 708.2606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.6426 | -46.2137 | 50.6124 | 8025.2416 | 19.5759 | 739.6624 | [5 empty] | 490.9192 | 509.2526 | 419.7878 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0023 | 5000.7347 | 708.6756 |  |  |  |  | 489.7192 | 509.2925 | 416.8742 | [7 empty] | -0.3749 | 0.646 | 0.749 | 4980.1649 | 0.7405 | 708.6873 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.697 | -46.285 | 50.6998 | 8026.2712 | 19.5966 | 740.2348 | [5 empty] | 492.2308 | 510.6132 | 420.9091 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7327 | 709.074 |  |  |  |  | 490.2425 | 510.3326 | 418.2028 | [7 empty] | -0.6524 | 0.5851 | 0.878 | 4987.1397 | 0.8998 | 708.9919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.77 | -46.361 | 50.799 | 8027.6627 | 19.6205 | 740.8575 | [5 empty] | 493.5444 | 511.9759 | 422.0323 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0022 | 5000.7307 | 709.4719 |  |  |  |  | 493.0412 | 511.9041 | 418.2052 | [7 empty] | 0.0947 | 0.7506 | 0.7587 | 4968.405 | 0.6021 | 709.451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.8078 | -46.3861 | 50.8375 | 8027.2609 | 19.623 | 741.1721 | [5 empty] | 494.8603 | 513.341 | 423.1572 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7288 | 709.8695 |  |  |  |  | 494.2236 | 513.2172 | 419.5637 | [7 empty] | 0.0303 | 0.7017 | 0.7045 | 4971.4587 | 0.5786 | 709.8335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.8305 | -46.4242 | 50.8816 | 8027.8813 | 19.6265 | 741.4545 | [5 empty] | 496.1783 | 514.7082 | 424.2841 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0021 | 5000.7268 | 710.2667 |  |  |  |  | 495.3907 | 514.4327 | 420.918 | [7 empty] | -0.001 | 0.6333 | 0.6354 | 4974.7701 | 0.5321 | 710.1868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.8647 | -46.4562 | 50.9248 | 8028.0327 | 19.6301 | 741.762 | [5 empty] | 497.4984 | 516.0777 | 425.4127 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.7249 | 710.6636 |  |  |  |  | 496.591 | 515.7133 | 422.1593 | [7 empty] | -0.0332 | 0.5989 | 0.6019 | 4976.7093 | 0.5154 | 710.5581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.9059 | -46.4992 | 50.981 | 8029.3248 | 19.6361 | 742.0694 | [5 empty] | 498.8207 | 517.4495 | 426.5432 | [5 empty] | 0.0002 | -0.002 | 5000.723 | 711.0601 |  |  |  |  | 497.91 | 517.1311 | 423.6613 | [7 empty] | -0.084 | 0.5372 | 0.5457 | 4980.0592 | 0.4859 | 710.9681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.9337 | -46.5416 | 51.031 | 8030.232 | 19.6413 | 742.3704 | [5 empty] | 500.1452 | 518.8235 | 427.6756 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7211 | 711.4562 |  |  |  |  | 499.0932 | 518.3636 | 424.9476 | [7 empty] | -0.1085 | 0.4851 | 0.499 | 4982.5885 | 0.4553 | 711.3237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -21.0663 | -46.4909 | 51.0394 | 8025.1387 | 19.6351 | 742.7789 | [5 empty] | 501.4718 | 520.1997 | 428.8098 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0019 | 5000.7192 | 711.852 |  |  |  |  | 500.3513 | 519.7063 | 426.3628 | [7 empty] | -0.1514 | 0.4278 | 0.4556 | 4985.6217 | 0.4326 | 711.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -21.0909 | -46.525 | 51.0807 | 8025.3279 | 19.6384 | 743.0732 | [5 empty] | 502.8006 | 521.5782 | 429.9459 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7173 | 712.2474 |  |  |  |  | 501.367 | 520.8826 | 427.0774 | [7 empty] | -0.1886 | 0.4833 | 0.5206 | 4983.9755 | 0.4984 | 712.048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.223 | -46.4761 | 51.0909 | 8020.3006 | 19.6329 | 743.4891 | [5 empty] | 504.1316 | 522.9589 | 431.0838 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0018 | 5000.7154 | 712.6424 |  |  |  |  | 503.4249 | 523.2384 | 429.0177 | [7 empty] | -0.2926 | 0.4958 | 0.5773 | 4985.1583 | 0.5731 | 712.7222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.2581 | -46.5036 | 51.1306 | 8020.2304 | 19.6354 | 743.7844 | [5 empty] | 505.4648 | 524.3419 | 432.2236 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7135 | 713.0371 |  |  |  |  | 504.5827 | 524.5026 | 430.39 | [7 empty] | -0.3488 | 0.4362 | 0.56 | 4988.4815 | 0.5692 | 713.0828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.2223 | -46.6325 | 51.2331 | 8026.1272 | 19.6566 | 744.12 | [5 empty] | 506.8001 | 525.7271 | 433.3652 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7116 | 713.4314 |  |  |  |  | 505.7113 | 525.7336 | 431.7328 | [7 empty] | -0.4033 | 0.3772 | 0.5535 | 4991.7555 | 0.5699 | 713.4332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.255 | -46.6578 | 51.2696 | 8025.9474 | 19.6581 | 744.4014 | [5 empty] | 508.1375 | 527.1146 | 434.5087 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0017 | 5000.7097 | 713.8253 |  |  |  |  | 506.7906 | 526.9223 | 432.9888 | [7 empty] | -0.4576 | 0.3287 | 0.5645 | 4994.5956 | 0.5823 | 713.7708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.2096 | -46.7635 | 51.3471 | 8029.8019 | 19.6739 | 744.7185 | [5 empty] | 509.4772 | 528.5044 | 435.654 | [5 empty] | 0.0002 | -0.0016 | 5000.7078 | 714.2189 |  |  |  |  | 508.0219 | 528.5467 | 434.3566 | [7 empty] | -0.6224 | 0.3437 | 0.7119 | 4996.6182 | 0.7273 | 714.2309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.2509 | -46.6967 | 51.3034 | 8022.3131 | 19.657 | 744.9833 | [5 empty] | 510.819 | 529.8963 | 436.8013 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0016 | 5000.706 | 714.6121 |  |  |  |  | 509.0905 | 529.5577 | 435.7665 | [7 empty] | -0.6223 | 0.2287 | 0.6637 | 5001.2772 | 0.6661 | 714.5166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.2737 | -46.7198 | 51.3339 | 8021.7123 | 19.6576 | 745.2596 | [5 empty] | 512.163 | 531.2906 | 437.9503 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7041 | 715.005 |  |  |  |  | 509.9201 | 530.99 | 438.3419 | [7 empty] | -1.0014 | 0.0007 | 1.0016 | 5016.5724 | 0.9132 | 714.9204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.3127 | -46.6655 | 51.3008 | 8013.7183 | 19.6473 | 745.6554 | [5 empty] | 513.5092 | 532.6871 | 439.1012 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0015 | 5000.7023 | 715.3975 |  |  |  |  | 512.1152 | 532.523 | 436.0124 | [7 empty] | -0.3629 | 0.6305 | 0.7289 | 4980.9512 | 0.7187 | 715.3514 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.344 | -46.6988 | 51.3441 | 8014.4286 | 19.6497 | 745.9142 | [5 empty] | 514.8576 | 534.0859 | 440.254 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.7005 | 715.7896 |  |  |  |  | 512.5573 | 533.2718 | 437.3372 | [7 empty] | -0.5553 | 0.5146 | 0.7581 | 4988.6712 | 0.7773 | 715.5615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.3697 | -46.7265 | 51.38 | 8014.5746 | 19.6506 | 746.1679 | [5 empty] | 516.2081 | 535.4869 | 441.4087 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0014 | 5000.6986 | 716.1814 |  |  |  |  | 513.8056 | 534.8884 | 438.6586 | [7 empty] | -0.7037 | 0.5351 | 0.885 | 4990.2066 | 0.906 | 716.0142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.4248 | -46.7691 | 51.4418 | 8015.181 | 19.6601 | 746.5638 | [5 empty] | 517.5608 | 536.8902 | 442.5652 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.6968 | 716.5729 |  |  |  |  | 517.4216 | 537.0151 | 438.7729 | [7 empty] | 0.1863 | 0.7427 | 0.767 | 4967.8707 | 0.5788 | 716.6077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.4534 | -46.7945 | 51.4768 | 8015.1933 | 19.6608 | 746.8189 | [5 empty] | 518.9157 | 538.2957 | 443.7235 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0013 | 5000.695 | 716.9639 |  |  |  |  | 518.6527 | 538.6987 | 440.1511 | [7 empty] | -0.0024 | 0.7674 | 0.7687 | 4969.8895 | 0.6411 | 717.0759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.4773 | -46.8276 | 51.5168 | 8015.7277 | 19.6627 | 747.0717 | [5 empty] | 520.2728 | 539.7035 | 444.8838 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6932 | 717.3547 |  |  |  |  | 519.9832 | 539.8267 | 441.5565 | [7 empty] | 0.0768 | 0.6626 | 0.6683 | 4972.8526 | 0.5317 | 717.3888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.4965 | -46.8123 | 51.511 | 8014.9435 | 19.6475 | 747.0782 | [5 empty] | 521.632 | 541.1136 | 446.0459 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6913 | 717.745 |  |  |  |  | 521.1527 | 541.4402 | 442.8415 | [7 empty] | -0.1054 | 0.6938 | 0.7029 | 4974.5048 | 0.6213 | 717.8353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.4903 | -46.8136 | 51.5096 | 8014.8999 | 19.6346 | 747.0755 | [5 empty] | 522.9935 | 542.5259 | 447.2099 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0012 | 5000.6896 | 718.135 |  |  |  |  | 522.1302 | 542.4169 | 444.1881 | [7 empty] | -0.1311 | 0.5901 | 0.6056 | 4979.0622 | 0.5493 | 718.105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.564 | -46.8884 | 51.6084 | 8016.0489 | 19.658 | 747.7031 | [5 empty] | 524.3571 | 543.9405 | 448.3757 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.6878 | 718.5247 |  |  |  |  | 523.5771 | 544.0426 | 445.5295 | [7 empty] | -0.1886 | 0.5962 | 0.6264 | 4979.746 | 0.5845 | 718.5528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.5877 | -46.9097 | 51.6377 | 8015.7731 | 19.6574 | 747.9406 | [5 empty] | 525.7229 | 545.3574 | 449.5434 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0011 | 5000.686 | 718.914 |  |  |  |  | 524.475 | 544.9106 | 446.7356 | [7 empty] | -0.198 | 0.501 | 0.5397 | 4983.707 | 0.5153 | 718.7913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.6337 | -46.9519 | 51.6954 | 8016.4765 | 19.6653 | 748.3005 | [5 empty] | 527.091 | 546.7766 | 450.713 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6842 | 719.3029 |  |  |  |  | 525.6035 | 546.3808 | 448.085 | [7 empty] | -0.3467 | 0.4925 | 0.6032 | 4986.3938 | 0.6059 | 719.1946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.6686 | -46.9702 | 51.7266 | 8016.0852 | 19.665 | 748.5539 | [5 empty] | 528.4612 | 548.198 | 451.8845 | [5 empty] | 0.0001 | -0.001 | 5000.6824 | 719.6915 |  |  |  |  | 527.23 | 548.625 | 449.6012 | [7 empty] | -0.5758 | 0.5859 | 0.8222 | 4986.2841 | 0.8375 | 719.8081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.7082 | -46.9942 | 51.765 | 8016.5722 | 19.6653 | 748.7849 | [5 empty] | 529.8336 | 549.6217 | 453.0578 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6806 | 720.0798 |  |  |  |  | 527.205 | 548.6209 | 449.5781 | [7 empty] | -0.5843 | 0.5908 | 0.8316 | 4986.2205 | 0.8479 | 719.807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.7434 | -47.0279 | 51.8104 | 8016.578 | 19.6703 | 749.1156 | [5 empty] | 531.2081 | 551.0477 | 454.233 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0009 | 5000.6789 | 720.4677 |  |  |  |  | 530.3034 | 550.4548 | 449.6925 | [7 empty] | 0.1609 | 0.7653 | 0.7829 | 4967.6851 | 0.599 | 720.3065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.7705 | -47.0453 | 51.8377 | 8016.1392 | 19.669 | 749.3474 | [5 empty] | 532.5849 | 552.4759 | 455.4101 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6772 | 720.8552 |  |  |  |  | 532.0425 | 552.6523 | 452.4297 | [7 empty] | -0.0926 | 0.6165 | 0.6243 | 4977.572 | 0.5516 | 720.903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.8103 | -47.0868 | 51.892 | 8016.7821 | 19.6761 | 749.6902 | [5 empty] | 533.9639 | 553.9065 | 456.5891 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0008 | 5000.6754 | 721.2424 |  |  |  |  | 532.577 | 553.8489 | 453.6717 | [7 empty] | -0.4063 | 0.6066 | 0.7308 | 4982.8695 | 0.7285 | 721.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.8598 | -47.112 | 51.9358 | 8016.5274 | 19.6799 | 750.0184 | [5 empty] | 535.3451 | 555.3393 | 457.7699 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6737 | 721.6292 |  |  |  |  | 533.5149 | 554.7582 | 454.953 | [7 empty] | -0.4185 | 0.5048 | 0.6563 | 4987.1073 | 0.6655 | 721.4725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.9079 | -47.1442 | 51.9853 | 8016.6462 | 19.6855 | 750.3604 | [5 empty] | 536.7284 | 556.7744 | 458.9526 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6719 | 722.0157 |  |  |  |  | 537.0578 | 557.3118 | 455.194 | [7 empty] | 0.2397 | 0.7783 | 0.815 | 4966.1083 | 0.6018 | 722.1602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.9342 | -47.1587 | 52.0096 | 8016.252 | 19.6828 | 750.5648 | [5 empty] | 538.114 | 558.2117 | 460.1372 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0007 | 5000.6702 | 722.4019 |  |  |  |  | 538.1742 | 558.3062 | 456.5163 | [7 empty] | 0.2746 | 0.676 | 0.7302 | 4969.6169 | 0.5244 | 722.4272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -22.0087 | -47.2211 | 52.0976 | 8016.4881 | 19.7032 | 751.1789 | [5 empty] | 539.5018 | 559.6514 | 461.3237 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6685 | 722.7877 |  |  |  |  | 539.2094 | 559.8156 | 457.8893 | [7 empty] | 0.0661 | 0.6769 | 0.6808 | 4972.8433 | 0.5444 | 722.8316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -22.0565 | -47.2339 | 52.1294 | 8015.4524 | 19.7038 | 751.4804 | [5 empty] | 540.8918 | 561.0933 | 462.5121 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0006 | 5000.6667 | 723.1731 |  |  |  |  | 540.2966 | 560.8088 | 459.215 | [7 empty] | 0.0877 | 0.576 | 0.5832 | 4976.5042 | 0.457 | 723.0971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -22.097 | -47.2602 | 52.1704 | 8015.3968 | 19.7066 | 751.7755 | [5 empty] | 542.2839 | 562.5375 | 463.7023 | [5 empty] | 0.0001 | -0.0005 | 5000.665 | 723.5582 |  |  |  |  | 541.5613 | 562.4092 | 460.5692 | [7 empty] | -0.0459 | 0.5855 | 0.5878 | 4978.2267 | 0.5053 | 723.524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.1906 | -47.2265 | 52.1797 | 8012.1961 | 19.6992 | 752.0489 | [5 empty] | 543.6783 | 563.9841 | 464.8945 | [5 empty] | 0 | -0.0005 | 5000.6633 | 723.943 |  |  |  |  | 542.6222 | 563.3865 | 461.9065 | [7 empty] | -0.0315 | 0.4811 | 0.4827 | 4982.1244 | 0.4142 | 723.7842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.2244 | -47.2463 | 52.212 | 8011.6584 | 19.6998 | 752.3219 | [5 empty] | 545.0749 | 565.4329 | 466.0885 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.6616 | 724.3274 |  |  |  |  | 544.5159 | 565.1603 | 466.9317 | [7 empty] | -0.2214 | -0.1757 | 0.2824 | 5011.0498 | 0.2021 | 724.2552 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.269 | -47.2697 | 52.2523 | 8011.5935 | 19.702 | 752.6073 | [5 empty] | 546.4737 | 566.884 | 467.2844 | [5 empty] | 0 | -0.0004 | 5000.66 | 724.7115 |  |  |  |  | 546.3002 | 566.4886 | 463.4776 | [7 empty] | 0.3668 | 0.6164 | 0.7176 | 4970.7022 | 0.4978 | 724.6069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.3676 | -47.242 | 52.2694 | 8008.2939 | 19.6979 | 752.9451 | [5 empty] | 547.8747 | 568.3373 | 468.4822 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6583 | 725.0952 |  |  |  |  | 547.3939 | 567.9639 | 464.721 | [7 empty] | 0.2107 | 0.6303 | 0.6649 | 4972.597 | 0.4874 | 724.9967 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.4041 | -47.2542 | 52.296 | 8007.3569 | 19.6968 | 753.2052 | [5 empty] | 549.2779 | 569.793 | 469.6819 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6566 | 725.4786 |  |  |  |  | 548.4031 | 568.8827 | 466.0984 | [7 empty] | 0.2202 | 0.5103 | 0.5561 | 4977.1667 | 0.399 | 725.2389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.4419 | -47.2794 | 52.3351 | 8007.5145 | 19.6982 | 753.467 | [5 empty] | 550.6834 | 571.251 | 470.8835 | [5 empty] | 0 | -0.0003 | 5000.6548 | 725.8616 |  |  |  |  | 549.6917 | 570.4356 | 467.425 | [7 empty] | 0.1191 | 0.5136 | 0.5275 | 4978.6201 | 0.4021 | 725.6475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.4844 | -47.3052 | 52.3766 | 8007.0053 | 19.702 | 753.8018 | [5 empty] | 552.091 | 572.7112 | 472.0869 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6532 | 726.2443 |  |  |  |  | 551.3626 | 572.5798 | 470.0923 | [7 empty] | -0.1345 | 0.3745 | 0.3981 | 4988.0066 | 0.3766 | 726.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.5406 | -47.3175 | 52.4119 | 8005.8612 | 19.7036 | 754.1304 | [5 empty] | 553.5009 | 574.1738 | 473.2923 | [5 empty] | 0 | -0.0002 | 5000.6515 | 726.6267 |  |  |  |  | 552.4846 | 573.4996 | 471.4661 | [7 empty] | -0.0725 | 0.2496 | 0.26 | 4991.9567 | 0.2433 | 726.4505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.5985 | -47.3282 | 52.4465 | 8004.4583 | 19.7052 | 754.4746 | [5 empty] | 554.9129 | 575.6387 | 474.4995 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6499 | 727.0087 |  |  |  |  | 553.6437 | 574.9965 | 472.9344 | [7 empty] | -0.2219 | 0.2241 | 0.3155 | 4995.2651 | 0.3252 | 726.8413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.5926 | -47.3286 | 52.4444 | 8004.3937 | 19.6922 | 754.4678 | [5 empty] | 556.3272 | 577.1058 | 475.7087 | [5 empty] | 0 | -0.0001 | 5000.6483 | 727.3903 |  |  |  |  | 555.1416 | 576.0831 | 474.4463 | [7 empty] | -0.0603 | 0.0868 | 0.1058 | 4998.1662 | 0.114 | 727.1244 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.7175 | -47.3196 | 52.4903 | 7999.078 | 19.7028 | 755.182 | [5 empty] | 557.7437 | 578.5753 | 476.9197 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6466 | 727.7717 |  |  |  |  | 557.0848 | 578.3307 | 477.1926 | [7 empty] | -0.2316 | -0.0595 | 0.2391 | 5006.5478 | 0.2002 | 727.7083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.8057 | -47.3432 | 52.5498 | 7997.9943 | 19.7094 | 755.6666 | [5 empty] | 559.1625 | 580.0471 | 478.1327 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6449 | 728.1527 |  |  |  |  | 558.0156 | 579.5401 | 478.5979 | [7 empty] | -0.3708 | -0.1182 | 0.3892 | 5010.9926 | 0.3176 | 728.0215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.009 | -0.7141 | 0.5796 | 11507.8763 | 1.342 | [6 empty] | 0.5426 | 0.5274 | 0.5126 | [5 empty] | 0.0861 | -0.1397 | 5555.9191 | [5 empty] | 0.5076 | 0.5275 | 0.9732 | [7 empty] | -0.3213 | -0.7421 | 0.7272 | 19360.1988 | 1.4887 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.766 | -0.5812 | 1.4012 | 4628.5919 | 3.5089 | [6 empty] | 0.6991 | 0.6073 | 0.5176 | [5 empty] | 0.4548 | -0.087 | 4615.5238 | [5 empty] | 0.666 | 0.6075 | 0.98 | [7 empty] | 0.004 | -0.7166 | 0.7744 | 10833.3091 | 1.4967 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.2819 | -0.2614 | 3.9901 | 2244.3827 | 7.3703 | [6 empty] | 1.0497 | 0.7861 | 0.5288 | [5 empty] | 1.3028 | 0.0354 | 3276.4073 | [5 empty] | 1.0804 | 0.8062 | 0.981 | [7 empty] | 0.963 | -0.6192 | 0.7375 | 5939.7814 | 1.3319 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.6778 | 0.2638 | 7.8906 | 2244.3827 | 10.9338 | [6 empty] | 1.6483 | 1.0915 | 0.5478 | [5 empty] | 2.7873 | 0.2521 | 2244.3827 | [5 empty] | 1.7622 | 1.1503 | 0.9962 | [7 empty] | 2.5891 | -0.412 | 0.6931 | 3495.8397 | 1.2589 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.3889 | 0.9368 | 12.3553 | 2244.3827 | 12.1442 | [6 empty] | 2.5421 | 1.5475 | 0.5763 | [5 empty] | 5.0387 | 0.5829 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.7697 | 1.6545 | 1.0076 | [7 empty] | 5.1177 | -0.0566 | 0.6444 | 2244.3827 | 1.3034 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1513 | 1.9284 | 19.0054 | 2244.3827 | 11.2704 | [6 empty] | 3.7735 | 2.1757 | 0.6155 | [5 empty] | 8.1665 | 1.0441 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.8165 | 2.2102 | 1.0559 | [7 empty] | 7.6602 | 0.3331 | 0.8729 | 2244.3827 | 1.0364 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.4319 | 3.0989 | 26.2037 | 2244.3827 | 9.7837 | [6 empty] | 5.3815 | 2.9961 | 0.6667 | [5 empty] | 12.2683 | 1.6499 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.6903 | 3.1435 | 1.076 | [7 empty] | 12.5235 | 1.0447 | 0.6568 | 2244.3827 | 1.0241 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.2271 | 4.1331 | 30.8401 | 2244.3827 | 8.9809 | [6 empty] | 7.4029 | 4.0273 | 0.7311 | [5 empty] | 17.435 | 2.4135 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.9641 | 3.8149 | 1.1408 | [7 empty] | 15.668 | 1.5195 | 1.9803 | 2244.3827 | 1.3101 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 59.2818 | 5.3157 | 35.5897 | 2244.3827 | 9.0182 | [6 empty] | 9.8721 | 5.287 | 0.8097 | [5 empty] | 23.7465 | 3.3469 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.1731 | 5.3844 | 1.1783 | [7 empty] | 24.1361 | 2.7004 | 0.7548 | 2244.3827 | 0.8223 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 69.58 | 6.4257 | 39.0272 | 2244.3827 | 9.0282 | [6 empty] | 12.8218 | 6.7919 | 0.9036 | [5 empty] | 30.6073 | 4.3653 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.9697 | 6.8532 | 1.2606 | [7 empty] | 30.4528 | 3.7626 | 0.6222 | 2244.3827 | 0.7205 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.9204 | 7.5403 | 42.4452 | 2244.3827 | 9.1238 | [6 empty] | 16.2836 | 8.5579 | 1.0139 | [5 empty] | 37.5294 | 5.3965 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.3059 | 8.5637 | 1.3279 | [7 empty] | 37.1408 | 4.8592 | 0.663 | 2244.3827 | 0.6488 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 89.683 | 8.5835 | 45.2735 | 2244.3827 | 9.1641 | [6 empty] | 20.2875 | 10.6006 | 1.1414 | [5 empty] | 44.4607 | 6.4306 | 2244.3827 | [5 empty] | 19.9622 | 10.4231 | 1.4344 | [7 empty] | 43.5592 | 5.841 | 1.0772 | 2244.3827 | 0.7351 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 98.2602 | 9.4954 | 46.9317 | 2244.3827 | 9.0229 | [6 empty] | 24.8627 | 12.9347 | 1.2871 | [5 empty] | 51.3726 | 7.4624 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.6943 | 12.844 | 1.4805 | [7 empty] | 50.8936 | 7.1168 | 0.5906 | 2244.3827 | 0.4309 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 108.7182 | 10.6162 | 50.5139 | 2244.3827 | 9.3259 | [6 empty] | 30.0372 | 15.5745 | 1.4518 | [5 empty] | 58.2491 | 8.4888 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.1608 | 15.1352 | 1.6826 | [7 empty] | 56.7948 | 7.9629 | 1.5465 | 2244.3827 | 0.6886 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 117.5389 | 11.5472 | 52.4962 | 2244.3827 | 9.3404 | [6 empty] | 35.8383 | 18.534 | 1.6366 | [5 empty] | 65.0823 | 9.5084 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.0079 | 18.496 | 1.7075 | [7 empty] | 65.6507 | 9.2901 | 0.6088 | 2244.3827 | 0.3049 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 126.2021 | 12.457 | 54.3683 | 2244.3827 | 9.3636 | [6 empty] | 42.2925 | 21.8267 | 1.8421 | [5 empty] | 71.8684 | 10.5205 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.6425 | 21.3724 | 1.9074 | [7 empty] | 71.5556 | 10.1693 | 0.4702 | 2244.3827 | 0.4285 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 134.8991 | 13.3729 | 56.3234 | 2244.3827 | 9.4341 | [6 empty] | 49.4255 | 25.4657 | 2.0692 | [5 empty] | 78.606 | 11.5248 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.6535 | 25.3996 | 1.9891 | [7 empty] | 79.5062 | 11.4572 | 0.9027 | 2244.3827 | 0.1682 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 141.8995 | 14.1126 | 56.6263 | 2244.3827 | 9.1912 | [6 empty] | 57.2626 | 29.4639 | 2.3188 | [5 empty] | 85.2955 | 12.5214 | 2244.3827 | [5 empty] | 56.3807 | 28.8744 | 2.246 | [7 empty] | 85.0619 | 12.3198 | 0.3086 | 2244.3827 | 0.2564 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 151.1813 | 15.0908 | 59.2645 | 2244.3827 | 9.4496 | [6 empty] | 65.8283 | 33.8338 | 2.5915 | [5 empty] | 91.9379 | 13.5105 | 2244.3827 | [5 empty] | 64.6671 | 33.0977 | 2.5059 | [7 empty] | 91.5513 | 13.2945 | 0.4429 | 2244.3827 | 0.2822 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 158.8719 | 15.8924 | 60.3535 | 2244.3827 | 9.4021 | [6 empty] | 75.1467 | 38.5877 | 2.8883 | [5 empty] | 98.5346 | 14.4923 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.719 | 37.7336 | 2.8364 | [7 empty] | 97.9276 | 14.2414 | 0.6568 | 2244.3827 | 0.3227 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 166.5086 | 16.6942 | 61.4334 | 2244.3827 | 9.3687 | [6 empty] | 85.2412 | 43.7376 | 3.2097 | [5 empty] | 105.0874 | 15.4671 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.3136 | 42.6993 | 3.1405 | [7 empty] | 104.0339 | 15.2484 | 1.0759 | 2244.3827 | 0.3459 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 174.1136 | 17.486 | 62.5244 | 2244.3827 | 9.3545 | [6 empty] | 96.135 | 49.2952 | 3.5566 | [5 empty] | 111.5981 | 16.4352 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.0002 | 48.5735 | 3.3693 | [7 empty] | 111.4243 | 16.3556 | 0.1911 | 2244.3827 | 0.2227 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 181.5848 | 18.2658 | 63.5224 | 2244.3827 | 9.3345 | [6 empty] | 107.8506 | 55.272 | 3.9297 | [5 empty] | 118.0684 | 17.3969 | 2244.3827 | [5 empty] | 106.3711 | 54.3449 | 3.7877 | [7 empty] | 117.7677 | 17.2296 | 0.3441 | 2244.3827 | 0.2515 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 189.7324 | 19.1189 | 65.2369 | 2244.3827 | 9.4921 | [6 empty] | 120.4102 | 61.6795 | 4.3296 | [5 empty] | 124.5 | 18.3526 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.1335 | 61.7266 | 4.2024 | [7 empty] | 125.6998 | 18.2991 | 1.201 | 2244.3827 | 0.1476 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 195.8631 | 19.7519 | 64.9699 | 2244.3827 | 9.2 | [6 empty] | 133.8358 | 68.5288 | 4.7571 | [5 empty] | 130.8947 | 19.3025 | 2244.3827 | [5 empty] | 133.1056 | 67.9864 | 4.6509 | [7 empty] | 130.9855 | 19.202 | 0.1354 | 2244.3827 | 0.1358 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 203.9797 | 20.5973 | 66.7266 | 2244.3827 | 9.3827 | [6 empty] | 148.1488 | 75.8307 | 5.2129 | [5 empty] | 137.254 | 20.2468 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.9149 | 74.5263 | 5.2571 | [7 empty] | 136.5698 | 19.9241 | 0.7565 | 2244.3827 | 0.4023 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 210.9262 | 21.3208 | 67.3469 | 2244.3827 | 9.2701 | [6 empty] | 163.3702 | 83.5961 | 5.6976 | [5 empty] | 143.5794 | 21.1859 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.3104 | 82.7279 | 5.4009 | [7 empty] | 143.9575 | 21.1021 | 0.3872 | 2244.3827 | 0.2418 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 217.9305 | 22.0461 | 68.0582 | 2244.3827 | 9.0947 | [6 empty] | 179.521 | 91.8357 | 6.2119 | [5 empty] | 149.8723 | 22.1199 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.3016 | 90.9494 | 5.7893 | [7 empty] | 150.121 | 22.141 | 0.2496 | 2244.3827 | 0.3353 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 224.4842 | 22.7225 | 68.3509 | 2244.3827 | 8.7264 | [6 empty] | 196.6216 | 100.5598 | 6.7564 | [5 empty] | 156.1341 | 23.049 | 2244.3827 | [5 empty] | 194.6529 | 99.4003 | 6.4126 | [7 empty] | 155.8584 | 23.0276 | 0.2765 | 2244.3827 | 0.3112 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 231.0854 | 23.4056 | 68.7219 | 2244.3827 | 8.34 | [6 empty] | 214.6922 | 109.7788 | 7.3318 | [5 empty] | 162.3659 | 23.9736 | 2244.3827 | [5 empty] | 212.062 | 108.316 | 6.8861 | [7 empty] | 161.8676 | 23.9831 | 0.4984 | 2244.3827 | 0.3932 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 238.4829 | 24.174 | 69.9178 | 2244.3827 | 8.1337 | [6 empty] | 233.7528 | 119.5028 | 7.9388 | [5 empty] | 168.5688 | 24.8937 | 2244.3827 | [5 empty] | 232.7173 | 118.8628 | 7.8083 | [7 empty] | 168.4717 | 24.844 | 0.1091 | 2244.3827 | 0.1249 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 244.3009 | 24.7836 | 69.7565 | 2244.3827 | 7.6922 | [6 empty] | 253.1804 | 129.414 | 8.5574 | [5 empty] | 174.5515 | 25.781 | 2244.3827 | [5 empty] | 252.1004 | 128.7721 | 8.4587 | [7 empty] | 174.4009 | 25.7245 | 0.1609 | 2244.3827 | 0.1126 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9311 | -0.4578 | 0.9561 | 9788.3311 | 1.9907 | [6 empty] | 0.539 | 0.5625 | 0.5185 | [5 empty] | -0.0507 | -0.0851 | 5503.4363 | [5 empty] | 0.499 | 0.5471 | 0.9764 | [7 empty] | -0.4161 | -0.7193 | 0.732 | 18078.9508 | 1.4907 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0599 | 0.8254 | 2.7185 | 5572.3214 | 5.485 | [6 empty] | 0.6772 | 0.82 | 0.5534 | [5 empty] | -0.3996 | 0.2662 | 4695.3577 | [5 empty] | 0.6343 | 0.8089 | 1.0117 | [7 empty] | -0.7957 | -0.4499 | 0.8184 | 8599.4101 | 1.5144 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.2935 | 3.5714 | 6.5442 | 4572.2464 | 10.1556 | [6 empty] | 0.9868 | 1.3964 | 0.6314 | [5 empty] | -1.2294 | 1.1111 | 4114.8224 | [5 empty] | 0.9504 | 1.3487 | 1.0705 | [7 empty] | -1.455 | 0.2586 | 0.8819 | 5589.4062 | 1.4525 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.5837 | 7.728 | 12.0404 | 4240.8576 | 13.5806 | [6 empty] | 1.5154 | 2.3809 | 0.7646 | [5 empty] | -2.6882 | 2.6038 | 3832.9835 | [5 empty] | 1.5258 | 2.3717 | 1.1765 | [7 empty] | -2.8295 | 1.7858 | 0.83 | 4421.2026 | 1.1383 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.3977 | 12.3309 | 17.2148 | 4097.8548 | 13.6793 | [6 empty] | 2.3047 | 3.8507 | 0.9635 | [5 empty] | -4.8887 | 4.8595 | 3697.1832 | [5 empty] | 2.381 | 3.9039 | 1.3528 | [7 empty] | -4.9489 | 4.1418 | 0.7202 | 3970.8226 | 0.8104 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -27.301 | 17.0526 | 21.4477 | 4019.0599 | 12.6643 | [6 empty] | 3.3922 | 5.8758 | 1.2375 | [5 empty] | -7.8873 | 7.936 | 3626.1399 | [5 empty] | 3.4659 | 5.8854 | 1.5674 | [7 empty] | -7.7483 | 7.2308 | 0.7188 | 3764.7672 | 0.6631 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.989 | 21.6274 | 25.0827 | 3973.504 | 12.3501 | [6 empty] | 4.8123 | 8.5203 | 1.5954 | [5 empty] | -11.1393 | 11.2817 | 3585.7363 | [5 empty] | 4.8925 | 8.4563 | 1.8518 | [7 empty] | -10.6823 | 10.616 | 0.8075 | 3647.4243 | 0.6273 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.5222 | 26.093 | 28.5174 | 3944.3003 | 12.6576 | [6 empty] | 6.5974 | 11.8445 | 2.0452 | [5 empty] | -14.4038 | 14.6445 | 3561.0985 | [5 empty] | 6.3258 | 11.4174 | 2.2736 | [7 empty] | -14.3262 | 13.7571 | 0.8908 | 3640.4118 | 0.7888 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.8151 | 30.3827 | 31.6916 | 3924.9174 | 12.9682 | [6 empty] | 8.7779 | 15.9051 | 2.5947 | [5 empty] | -17.6483 | 17.9872 | 3545.2029 | [5 empty] | 8.4749 | 15.5748 | 2.7269 | [7 empty] | -17.9503 | 17.5172 | 0.5587 | 3593.1522 | 0.562 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.7601 | 34.4177 | 34.4931 | 3912.081 | 13.2139 | [6 empty] | 11.3829 | 20.7561 | 3.2511 | [5 empty] | -20.8604 | 21.2958 | 3534.4681 | [5 empty] | 11.0755 | 20.5574 | 3.3288 | [7 empty] | -21.4529 | 21.1157 | 0.6192 | 3567.7502 | 0.4739 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.6098 | 38.379 | 37.2304 | 3902.6036 | 13.4595 | [6 empty] | 14.44 | 26.4491 | 4.0214 | [5 empty] | -24.0366 | 24.5661 | 3526.9413 | [5 empty] | 14.4239 | 26.2374 | 3.9417 | [7 empty] | -23.615 | 24.4781 | 0.4307 | 3514.6443 | 0.2205 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -64.4699 | 42.3483 | 40.0309 | 3894.9385 | 13.7348 | [6 empty] | 17.9759 | 33.0337 | 4.9124 | [5 empty] | -27.1769 | 27.7983 | 3521.4967 | [5 empty] | 17.2997 | 32.3636 | 4.8565 | [7 empty] | -27.7581 | 27.5756 | 0.6225 | 3543.9438 | 0.457 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.7971 | 45.935 | 42.2448 | 3890.0767 | 13.8447 | [6 empty] | 22.0163 | 40.5576 | 5.9306 | [5 empty] | -30.2827 | 30.9938 | 3517.4532 | [5 empty] | 21.6957 | 40.1817 | 5.8636 | [7 empty] | -30.4268 | 30.9044 | 0.1697 | 3522.3231 | 0.1526 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -75.4806 | 49.7672 | 44.9246 | 3885.4624 | 14.1262 | [6 empty] | 26.5859 | 49.0672 | 7.0821 | [5 empty] | -33.356 | 34.155 | 3514.3824 | [5 empty] | 26.3278 | 48.5792 | 6.8683 | [7 empty] | -33.1461 | 34.1284 | 0.2116 | 3506.2691 | 0.1829 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -81.0087 | 53.4822 | 47.4595 | 3882.1274 | 14.3896 | [6 empty] | 31.7089 | 58.6073 | 8.373 | [5 empty] | -36.3991 | 37.2841 | 3512.0045 | [5 empty] | 31.7466 | 58.2312 | 8.1637 | [7 empty] | -35.7606 | 37.2379 | 0.6401 | 3496.8148 | 0.2927 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -86.306 | 57.0448 | 49.7643 | 3879.2406 | 14.5966 | [6 empty] | 37.4086 | 69.2214 | 9.8093 | [5 empty] | -39.4138 | 40.3834 | 3510.1323 | [5 empty] | 36.8602 | 68.5666 | 9.4987 | [7 empty] | -39.5635 | 40.4384 | 0.1594 | 3507.2253 | 0.1863 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -91.472 | 60.5061 | 51.9479 | 3877.2605 | 14.7503 | [6 empty] | 43.7079 | 80.9519 | 11.3966 | [5 empty] | -42.4022 | 43.4549 | 3508.6359 | [5 empty] | 42.7713 | 80.0458 | 11.1901 | [7 empty] | -42.9451 | 43.4058 | 0.5451 | 3516.9049 | 0.2967 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -96.5322 | 63.9026 | 54.0445 | 3875.3376 | 14.6955 | [6 empty] | 50.6289 | 93.8403 | 13.1406 | [5 empty] | -45.366 | 46.5006 | 3507.4244 | [5 empty] | 50.0399 | 92.9899 | 13.1125 | [7 empty] | -45.4045 | 46.2788 | 0.2251 | 3512.7564 | 0.2163 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -101.6971 | 67.3684 | 56.294 | 3873.6637 | 14.5222 | [6 empty] | 58.1934 | 107.9268 | 15.0468 | [5 empty] | -48.3067 | 49.5221 | 3506.4321 | [5 empty] | 57.9546 | 106.7633 | 14.4388 | [7 empty] | -47.4349 | 49.4908 | 0.8724 | 3488.2792 | 0.4163 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.8024 | 70.7832 | 58.5001 | 3872.4491 | 14.33 | [6 empty] | 66.4225 | 123.2511 | 17.1204 | [5 empty] | -51.2258 | 52.521 | 3505.6106 | [5 empty] | 65.279 | 121.5044 | 16.9221 | [7 empty] | -51.1931 | 52.2106 | 0.3121 | 3509.8215 | 0.336 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -111.6672 | 74.0445 | 60.4576 | 3871.2029 | 14.0992 | [6 empty] | 75.3371 | 139.8519 | 19.3668 | [5 empty] | -54.1245 | 55.4986 | 3504.9242 | [5 empty] | 74.6482 | 138.2839 | 18.6231 | [7 empty] | -53.5947 | 55.496 | 0.5298 | 3492.6458 | 0.3368 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -116.6209 | 77.3567 | 62.5412 | 3870.2994 | 13.9407 | [6 empty] | 84.9574 | 157.767 | 21.791 | [5 empty] | -57.004 | 58.4562 | 3504.3458 | [5 empty] | 85.7076 | 157.4489 | 21.2317 | [7 empty] | -55.8016 | 58.5141 | 1.2038 | 3484.2776 | 0.423 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -121.4609 | 80.5966 | 64.5193 | 3869.4158 | 13.7816 | [6 empty] | 95.3036 | 177.0336 | 24.3981 | [5 empty] | -59.8653 | 61.3948 | 3503.8547 | [5 empty] | 94.6749 | 176.1733 | 24.1922 | [7 empty] | -59.9164 | 61.3387 | 0.0759 | 3504.3704 | 0.1104 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -126.3018 | 83.8355 | 66.521 | 3868.6191 | 13.6514 | [6 empty] | 106.3951 | 197.6883 | 27.193 | [5 empty] | -62.7093 | 64.3155 | 3503.4347 | [5 empty] | 106.465 | 197.3302 | 26.4807 | [7 empty] | -62.3175 | 64.5287 | 0.4461 | 3491.9509 | 0.2299 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -130.7724 | 86.8268 | 68.1185 | 3867.9565 | 13.4534 | [6 empty] | 118.2514 | 219.7671 | 30.1807 | [5 empty] | -65.537 | 67.2192 | 3503.073 | [5 empty] | 117.4155 | 218.8253 | 29.98 | [7 empty] | -65.7353 | 67.1778 | 0.2026 | 3505.1373 | 0.1118 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -135.5665 | 90.0352 | 70.1094 | 3867.2962 | 13.3628 | [6 empty] | 130.8913 | 243.3051 | 33.3658 | [5 empty] | -68.349 | 70.1066 | 3502.7598 | [5 empty] | 131.6485 | 243.5631 | 33.1349 | [7 empty] | -67.7862 | 70.1611 | 0.5654 | 3494.9203 | 0.1773 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -140.0885 | 93.057 | 71.8066 | 3866.8012 | 13.2294 | [6 empty] | 144.3335 | 268.3373 | 36.753 | [5 empty] | -71.1462 | 72.9786 | 3502.4871 | [5 empty] | 143.7485 | 267.2899 | 36.369 | [7 empty] | -71.0303 | 72.9571 | 0.1179 | 3500.2605 | 0.0957 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -144.6804 | 96.1308 | 73.6045 | 3866.2206 | 13.1318 | [6 empty] | 158.5964 | 294.8977 | 40.3471 | [5 empty] | -73.9291 | 75.8359 | 3502.2484 | [5 empty] | 158.7016 | 294.5522 | 40.2599 | [7 empty] | -73.6524 | 75.7796 | 0.2824 | 3499.9648 | 0.0669 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -149.2751 | 99.2052 | 75.4235 | 3865.7361 | 13.0524 | [6 empty] | 173.698 | 323.0201 | 44.1526 | [5 empty] | -76.6984 | 78.6791 | 3502.0385 | [5 empty] | 172.7399 | 321.6215 | 43.8603 | [7 empty] | -76.7171 | 78.6002 | 0.081 | 3502.4526 | 0.0973 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -153.6355 | 102.1228 | 76.9918 | 3865.2963 | 12.944 | [6 empty] | 189.6564 | 352.7378 | 48.1739 | [5 empty] | -79.4546 | 81.5087 | 3501.853 | [5 empty] | 190.8456 | 352.0362 | 47.594 | [7 empty] | -78.2018 | 81.4318 | 1.2552 | 3489.5491 | 0.3063 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -158.2583 | 105.2214 | 78.8782 | 3864.7818 | 12.8978 | [6 empty] | 206.489 | 384.0835 | 52.4155 | [5 empty] | -82.1983 | 84.3253 | 3501.6886 | [5 empty] | 206.6103 | 384.4636 | 52.2934 | [7 empty] | -82.2757 | 84.42 | 0.1223 | 3500.9106 | 0.0351 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -162.4394 | 108.0432 | 80.3865 | 3864.0556 | 12.813 | [6 empty] | 223.6456 | 416.0327 | 56.7388 | [5 empty] | -84.8447 | 87.042 | 3501.5465 | [5 empty] | 224.5345 | 416.722 | 56.949 | [7 empty] | -84.5638 | 87.0147 | 0.2823 | 3499.8638 | 0.0675 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3825 | -1.1311 | 0.988 | 4.391e+18 | 2.289 | [6 empty] | 0.5218 | 0.516 | 0.5622 | [5 empty] | 0.007 | -0.2231 | 6293.0807 | [5 empty] | 0.4826 | 0.5155 | 0.9931 | [7 empty] | -0.3832 | -0.7691 | 0.6711 | 26077.3943 | 1.3979 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.4228 | -2.3147 | 1.7936 | 4.391e+18 | 5.3181 | [6 empty] | 0.5731 | 0.5377 | 0.8183 | [5 empty] | -0.0272 | -0.5653 | 9821.5666 | [5 empty] | 0.509 | 0.5298 | 1.1002 | [7 empty] | -0.3857 | -0.8857 | 0.4809 | 52237.1408 | 1.0608 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.509 | -3.9241 | 2.7478 | 2.9273e+18 | 9.2244 | [6 empty] | 0.6881 | 0.5864 | 1.3918 | [5 empty] | -0.0909 | -1.2083 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 0.5718 | 0.5603 | 1.3678 | [7 empty] | -0.3888 | -1.1639 | 0.3012 | 4.391e+18 | 0.9277 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6552 | -6.0357 | 3.9753 | 2.9273e+18 | 11.5795 | [6 empty] | 0.8843 | 0.6696 | 2.3711 | [5 empty] | -0.1773 | -2.0893 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.7434 | 0.6317 | 2.1397 | [7 empty] | -0.3889 | -1.8728 | 0.3027 | 4.391e+18 | 1.0986 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8283 | -8.3023 | 5.1566 | 2.9273e+18 | 11.2445 | [6 empty] | 1.1774 | 0.7938 | 3.8333 | [5 empty] | -0.2824 | -3.1747 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.0483 | 0.7586 | 3.7413 | [7 empty] | -0.4893 | -3.0636 | 0.2348 | 4.391e+18 | 0.8646 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.0941 | -11.6198 | 7.1661 | 2.9273e+18 | 10.053 | [6 empty] | 1.5812 | 0.9649 | 5.8477 | [5 empty] | -0.4083 | -4.4866 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.4437 | 0.9384 | 5.5616 | [7 empty] | -0.5668 | -4.2917 | 0.2512 | 2.9273e+18 | 0.8535 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.4135 | -15.5611 | 9.5268 | 2.9273e+18 | 9.6726 | [6 empty] | 2.1085 | 1.1884 | 8.4785 | [5 empty] | -0.5595 | -6.0726 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.9375 | 1.1385 | 7.992 | [7 empty] | -0.6657 | -5.7579 | 0.3322 | 2.9273e+18 | 0.68 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.7554 | -19.6737 | 11.735 | 4.391e+18 | 9.6735 | [6 empty] | 2.7712 | 1.4693 | 11.7853 | [5 empty] | -0.7408 | -7.9827 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.5339 | 1.3927 | 11.0888 | [7 empty] | -0.856 | -7.5295 | 0.4676 | 2.9273e+18 | 0.6396 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.207 | -25.0914 | 14.8824 | 4.391e+18 | 9.9027 | [6 empty] | 3.5809 | 1.8124 | 15.8246 | [5 empty] | -0.9568 | -10.2616 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.5093 | 1.7967 | 16.0338 | [7 empty] | -1.1082 | -10.2691 | 0.1515 | 2.9273e+18 | 0.453 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.7141 | -31.1903 | 18.3035 | 4.391e+18 | 9.7477 | [6 empty] | 4.5481 | 2.2223 | 20.6503 | [5 empty] | -1.2111 | -12.9486 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.433 | 2.2206 | 19.8874 | [7 empty] | -1.2182 | -12.7211 | 0.2277 | 2.9273e+18 | 0.3517 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.2996 | -38.1848 | 22.1791 | 4.391e+18 | 9.3404 | [6 empty] | 5.6832 | 2.7034 | 26.3135 | [5 empty] | -1.5071 | -16.0783 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.4821 | 2.647 | 25.1886 | [7 empty] | -1.4762 | -15.5869 | 0.4924 | 4.391e+18 | 0.3867 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8877 | -45.2587 | 25.6579 | 2.9273e+18 | 9.0101 | [6 empty] | 6.996 | 3.2598 | 32.8636 | [5 empty] | -1.8478 | -19.6819 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.9066 | 3.244 | 32.5199 | [7 empty] | -1.8867 | -19.5368 | 0.1502 | 2.9273e+18 | 0.1626 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.4084 | -51.4958 | 27.7924 | 2.9273e+18 | 8.6858 | [6 empty] | 8.4962 | 3.8956 | 40.3482 | [5 empty] | -2.2359 | -23.7884 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.3871 | 3.8559 | 39.4821 | [7 empty] | -2.1451 | -23.4368 | 0.3632 | 4.391e+18 | 0.1791 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -5.0444 | -59.0793 | 30.746 | 4.391e+18 | 8.7277 | [6 empty] | 10.1928 | 4.6147 | 48.8133 | [5 empty] | -2.674 | -28.4248 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.1743 | 4.6038 | 48.8267 | [7 empty] | -2.6878 | -28.3876 | 0.0397 | 2.9273e+18 | 0.0238 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.6006 | -65.775 | 32.2819 | 4.391e+18 | 8.6985 | [6 empty] | 12.095 | 5.4208 | 58.3035 | [5 empty] | -3.1616 | -33.5854 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.8956 | 5.3325 | 56.3741 | [7 empty] | -2.8962 | -32.8331 | 0.7977 | 4.391e+18 | 0.3453 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.1512 | -72.3306 | 33.5353 | 4.391e+18 | 8.6759 | [6 empty] | 14.2113 | 6.3177 | 68.8621 | [5 empty] | -3.6627 | -38.8877 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.9786 | 6.2345 | 66.9051 | [7 empty] | -3.4605 | -38.2007 | 0.7162 | 4.391e+18 | 0.265 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6897 | -78.772 | 34.6624 | 4.391e+18 | 8.6544 | [6 empty] | 16.5501 | 7.3089 | 80.5313 | [5 empty] | -4.165 | -44.2017 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.4364 | 7.2533 | 79.4643 | [7 empty] | -4.025 | -43.8314 | 0.3958 | 2.9273e+18 | 0.1482 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.1461 | -84.2314 | 34.8026 | 4.391e+18 | 8.4818 | [6 empty] | 19.1199 | 8.398 | 93.3522 | [5 empty] | -4.6674 | -49.5172 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.0457 | 8.4015 | 91.3187 | [7 empty] | -4.3625 | -49.1065 | 0.5116 | 4.391e+18 | 0.2854 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.7294 | -91.2258 | 36.4884 | 2.9273e+18 | 8.5841 | [6 empty] | 21.9285 | 9.5884 | 107.3651 | [5 empty] | -5.1694 | -54.8273 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.5225 | 9.4136 | 103.4325 | [7 empty] | -4.7177 | -53.7107 | 1.2045 | 2.9273e+18 | 0.4171 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.2355 | -97.2751 | 37.2365 | 4.391e+18 | 8.5418 | [6 empty] | 24.9839 | 10.8833 | 122.6093 | [5 empty] | -5.6704 | -60.127 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.7534 | 10.7835 | 120.4773 | [7 empty] | -5.4464 | -59.5576 | 0.6119 | 4.391e+18 | 0.1964 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.7429 | -103.3142 | 37.9884 | 2.9273e+18 | 8.5117 | [6 empty] | 28.2938 | 12.2861 | 139.1232 | [5 empty] | -6.1701 | -65.413 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.8984 | 12.022 | 136.2699 | [7 empty] | -5.8344 | -64.5083 | 0.9649 | 2.9273e+18 | 0.3065 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.2322 | -109.1796 | 38.5821 | 2.9273e+18 | 8.4659 | [6 empty] | 31.8658 | 13.7999 | 156.9446 | [5 empty] | -6.6683 | -70.6828 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.4056 | 13.6256 | 153.5922 | [7 empty] | -6.4477 | -69.8741 | 0.8382 | 2.9273e+18 | 0.2104 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.7208 | -115.0312 | 39.1798 | 2.9273e+18 | 8.4299 | [6 empty] | 35.7072 | 15.428 | 176.1105 | [5 empty] | -7.1648 | -75.9349 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.8747 | 15.3919 | 175.6748 | [7 empty] | -6.8584 | -75.8343 | 0.3225 | 2.9273e+18 | 0.2296 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.2564 | -121.3424 | 40.258 | 2.9273e+18 | 8.4766 | [6 empty] | 39.8255 | 17.1733 | 196.6572 | [5 empty] | -7.6595 | -81.1682 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.9772 | 17.1718 | 195.892 | [7 empty] | -7.3683 | -81.0577 | 0.3115 | 2.9273e+18 | 0.1915 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.681 | -126.4252 | 40.1228 | 2.9273e+18 | 8.3381 | [6 empty] | 44.2276 | 19.039 | 218.6205 | [5 empty] | -8.1523 | -86.3821 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.1066 | 18.9295 | 216.2027 | [7 empty] | -7.8067 | -85.9274 | 0.5711 | 2.9273e+18 | 0.2187 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.2029 | -132.587 | 41.0905 | 2.9273e+18 | 8.3813 | [6 empty] | 48.9207 | 21.028 | 242.0355 | [5 empty] | -8.6433 | -91.5763 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.8223 | 20.9303 | 238.832 | [7 empty] | -8.1869 | -91.0476 | 0.6985 | 4.391e+18 | 0.2682 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.6808 | -138.2175 | 41.5451 | 2.9273e+18 | 8.3481 | [6 empty] | 53.9117 | 23.1432 | 266.9367 | [5 empty] | -9.1324 | -96.7507 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.1478 | 22.7508 | 260.584 | [7 empty] | -8.6424 | -95.5895 | 1.2603 | 2.9273e+18 | 0.3338 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.1434 | -143.6321 | 41.8032 | 2.9273e+18 | 8.2886 | [6 empty] | 59.2074 | 25.3876 | 293.3583 | [5 empty] | -9.6196 | -101.9052 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.7859 | 25.2453 | 288.6878 | [7 empty] | -9.2718 | -101.1993 | 0.787 | 4.391e+18 | 0.2021 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.5872 | -148.8198 | 41.8534 | 4.391e+18 | 8.2007 | [6 empty] | 64.8146 | 27.764 | 321.3336 | [5 empty] | -10.1049 | -107.0401 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.4026 | 27.5978 | 314.6671 | [7 empty] | -9.4867 | -106.1086 | 1.1179 | 4.391e+18 | 0.325 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -13.0453 | -154.1358 | 42.0521 | 2.9273e+18 | 8.1402 | [6 empty] | 70.7398 | 30.2752 | 350.8959 | [5 empty] | -10.5883 | -112.1555 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.4208 | 30.112 | 344.8937 | [7 empty] | -10.0002 | -111.3529 | 0.9951 | 2.9273e+18 | 0.2992 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.5506 | -159.8585 | 42.6788 | 2.9273e+18 | 8.1501 | [6 empty] | 76.9896 | 32.9239 | 382.0777 | [5 empty] | -11.07 | -117.2518 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.4344 | 33.0265 | 381.878 | [7 empty] | -10.7564 | -117.2934 | 0.3163 | 4.391e+18 | 0.1641 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -14.0009 | -164.6083 | 42.509 | 2.9273e+18 | 8.0319 | [6 empty] | 83.3598 | 35.6237 | 413.8598 | [5 empty] | -11.5349 | -122.1709 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.861 | 35.4626 | 406.5348 | [7 empty] | -10.9886 | -121.2891 | 1.0372 | 2.9273e+18 | 0.2623 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.7371 | -6.3855 | 10.8153 | 25930.627 | 12.2116 | [6 empty] | 1.8881 | 2.5388 | 2.624 | [5 empty] | -2.6359 | -0.5425 | 6927.244 | [5 empty] | 1.8862 | 2.5511 | 2.4737 | [7 empty] | -2.6109 | -0.2859 | 0.2578 | 6504.6541 | 0.4981 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.6253 | -31.2303 | 21.9031 | 4.391e+18 | 8.5357 | [6 empty] | 3.775 | 3.3385 | 12.0382 | [5 empty] | -2.7917 | -10.4205 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.7103 | 3.3673 | 11.4715 | [7 empty] | -2.8429 | -9.9687 | 0.4547 | 4.391e+18 | 0.5734 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.3699 | -56.2614 | 32.0908 | 2.9273e+18 | 8.6332 | [6 empty] | 7.9998 | 5.129 | 33.1165 | [5 empty] | -3.6867 | -24.6778 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.9632 | 5.1685 | 32.7165 | [7 empty] | -3.7347 | -24.5731 | 0.1152 | 4.391e+18 | 0.1849 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.1564 | -80.2138 | 37.5597 | 2.9273e+18 | 8.6454 | [6 empty] | 15.215 | 8.1869 | 69.115 | [5 empty] | -5.1506 | -42.9892 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.073 | 8.2358 | 66.6476 | [7 empty] | -4.881 | -42.3094 | 0.7313 | 2.9273e+18 | 0.4012 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.3547 | -103.0625 | 40.6449 | 4.391e+18 | 8.572 | [6 empty] | 25.9877 | 12.7525 | 122.8622 | [5 empty] | -6.8009 | -62.6735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.7797 | 12.737 | 121.2785 | [7 empty] | -6.7625 | -62.2996 | 0.3759 | 2.9273e+18 | 0.1326 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.7757 | -125.7635 | 43.1568 | 2.9273e+18 | 8.5713 | [6 empty] | 40.8292 | 19.0425 | 196.9102 | [5 empty] | -8.5438 | -82.8147 | 4.391e+18 | [5 empty] | 41.1281 | 19.2929 | 196.1089 | [7 empty] | -8.3375 | -82.8632 | 0.2119 | 4.391e+18 | 0.1652 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.2541 | -147.1577 | 44.3191 | 4.391e+18 | 8.4231 | [6 empty] | 60.2112 | 27.2568 | 293.6112 | [5 empty] | -10.3299 | -103.0127 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.408 | 27.5263 | 291.0034 | [7 empty] | -10.0266 | -102.788 | 0.3774 | 2.9273e+18 | 0.1875 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.8429 | -167.4491 | 44.6609 | 4.391e+18 | 8.1888 | [6 empty] | 84.3635 | 37.4929 | 414.1127 | [5 empty] | -12.1193 | -122.9437 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.0451 | 37.5946 | 407.8433 | [7 empty] | -11.7384 | -122.2502 | 0.7912 | 2.9273e+18 | 0.1954 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.496 | 14.3559 | 24.49 | 5103.4378 | 13.0039 | [6 empty] | 6.9701 | 12.0025 | 3.9046 | [5 empty] | -14.1825 | 11.4199 | 3964.6717 | [5 empty] | 6.7061 | 11.6753 | 3.9521 | [7 empty] | -14.2868 | 10.9895 | 0.4429 | 4020.7364 | 0.4835 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -33.0273 | -16.0708 | 24.1419 | 23760.5792 | 11.9706 | [6 empty] | 8.857 | 12.8022 | 13.3188 | [5 empty] | -13.3402 | -2.0976 | 7195.48 | [5 empty] | 8.7322 | 12.5271 | 13.004 | [7 empty] | -12.9124 | -2.0591 | 0.4295 | 7155.4347 | 0.3466 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.5904 | -51.5121 | 32.7292 | 4.391e+18 | 10.6018 | [6 empty] | 13.0817 | 14.5927 | 34.3971 | [5 empty] | -12.3999 | -22.5216 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.8594 | 14.3955 | 34.137 | [7 empty] | -12.4838 | -22.4849 | 0.0915 | 4.391e+18 | 0.175 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -24.1823 | -82.059 | 39.8196 | 2.9273e+18 | 10.2971 | [6 empty] | 20.297 | 17.6506 | 70.3956 | [5 empty] | -11.9676 | -44.1592 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.9621 | 17.4269 | 67.9528 | [7 empty] | -11.6277 | -43.0098 | 1.1986 | 4.391e+18 | 0.3306 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.4605 | -107.8944 | 44.0217 | 4.391e+18 | 9.8284 | [6 empty] | 31.0696 | 22.2162 | 124.1428 | [5 empty] | -12.1502 | -65.0971 | 4.391e+18 | [5 empty] | 30.9133 | 22.0988 | 122.2372 | [7 empty] | -11.8419 | -64.4858 | 0.6847 | 2.9273e+18 | 0.2372 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.7773 | -131.6021 | 47.0788 | 4.391e+18 | 9.5873 | [6 empty] | 45.9112 | 28.5062 | 198.1908 | [5 empty] | -12.8121 | -85.3848 | 4.391e+18 | [5 empty] | 45.7542 | 28.4217 | 195.3907 | [7 empty] | -12.447 | -84.7297 | 0.75 | 4.391e+18 | 0.2338 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.7991 | -153.0943 | 48.454 | 2.9273e+18 | 9.3596 | [6 empty] | 65.2932 | 36.7205 | 294.8918 | [5 empty] | -13.8025 | -105.3046 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.0966 | 36.7726 | 289.8546 | [7 empty] | -13.3515 | -104.4102 | 1.0017 | 2.9273e+18 | 0.2497 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.4227 | -173.1412 | 48.8522 | 2.9273e+18 | 9.1683 | [6 empty] | 89.4455 | 46.9565 | 415.3933 | [5 empty] | -15.0008 | -124.8562 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.5705 | 47.1817 | 411.1126 | [7 empty] | -14.5669 | -124.2798 | 0.7214 | 2.9273e+18 | 0.2068 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -63.1458 | 34.3273 | 37.1893 | 4310.4469 | 14.2531 | [6 empty] | 18.3486 | 33.1916 | 6.7719 | [5 empty] | -26.9952 | 25.5992 | 3656.6986 | [5 empty] | 17.8788 | 32.6328 | 6.7316 | [7 empty] | -27.2148 | 25.3506 | 0.3317 | 3672.9696 | 0.3042 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -58.3467 | 9.6341 | 32.6777 | 6456.5275 | 14.9037 | [6 empty] | 20.2355 | 33.9913 | 16.1861 | [5 empty] | -26.1648 | 15.3052 | 4457.7994 | [5 empty] | 20.0619 | 33.6632 | 15.2429 | [7 empty] | -25.7611 | 16.0429 | 0.841 | 4369.1173 | 0.6294 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.5997 | -26.5955 | 35.2796 | 27953.8669 | 13.8199 | [6 empty] | 24.4603 | 35.7818 | 37.2644 | [5 empty] | -24.7291 | -3.7346 | 7239.7366 | [5 empty] | 24.3465 | 35.5899 | 37.0896 | [7 empty] | -24.6287 | -3.75 | 0.1016 | 7243.0554 | 0.0793 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.3739 | -63.2918 | 41.7774 | 4.391e+18 | 12.1474 | [6 empty] | 31.6755 | 38.8397 | 73.2629 | [5 empty] | -23.1434 | -27.9202 | 30777.6968 | [5 empty] | 31.5633 | 39.0453 | 72.7673 | [7 empty] | -23.5323 | -27.3988 | 0.6505 | 28528.4269 | 0.4517 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.6499 | -95.8557 | 46.5509 | 4.391e+18 | 11.9351 | [6 empty] | 42.4482 | 43.4053 | 127.0101 | [5 empty] | -21.8578 | -53.2665 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.1254 | 43.2487 | 125.0822 | [7 empty] | -21.8008 | -52.5049 | 0.7637 | 4.391e+18 | 0.1148 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -37.2465 | -125.1002 | 50.1155 | 2.9273e+18 | 11.6422 | [6 empty] | 57.2897 | 49.6953 | 201.058 | [5 empty] | -21.0791 | -77.6641 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.6506 | 49.9027 | 201.5889 | [7 empty] | -20.9213 | -77.7383 | 0.1744 | 4.391e+18 | 0.1309 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -35.0939 | -150.333 | 51.7284 | 4.391e+18 | 11.2821 | [6 empty] | 76.6717 | 57.9096 | 297.759 | [5 empty] | -20.8129 | -100.615 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.5785 | 58.2807 | 293.9851 | [7 empty] | -20.7139 | -99.5756 | 1.044 | 4.391e+18 | 0.1903 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -34.1516 | -172.5832 | 52.1281 | 4.391e+18 | 11.1519 | [6 empty] | 100.824 | 68.1457 | 418.2606 | [5 empty] | -20.9763 | -122.1476 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.5876 | 68.3955 | 410.5195 | [7 empty] | -20.4715 | -120.7024 | 1.5308 | 2.9273e+18 | 0.2656 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -85.3998 | 51.2659 | 47.7599 | 4091.2645 | 15.1077 | [6 empty] | 37.7813 | 69.3793 | 11.6687 | [5 empty] | -39.2804 | 38.8555 | 3573.4078 | [5 empty] | 37.4091 | 68.803 | 11.7177 | [7 empty] | -39.2664 | 38.603 | 0.2529 | 3580.8799 | 0.1944 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -81.628 | 32.1377 | 42.9966 | 4994.7794 | 15.9799 | [6 empty] | 39.6682 | 70.179 | 21.0829 | [5 empty] | -38.6374 | 31.4172 | 3918.3597 | [5 empty] | 39.0148 | 69.5175 | 21.0583 | [7 empty] | -39.0071 | 31.2178 | 0.42 | 3934.6366 | 0.2745 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -75.4169 | 0.5121 | 41.2145 | 7960.3682 | 16.8694 | [6 empty] | 43.893 | 71.9695 | 42.1612 | [5 empty] | -37.3703 | 16.358 | 4863.4777 | [5 empty] | 43.866 | 72.0065 | 42.1516 | [7 empty] | -37.4566 | 16.3943 | 0.0936 | 4863.3535 | 0.0351 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -68.5105 | -35.9741 | 44.9452 | 29755.3825 | 15.4602 | [6 empty] | 51.1082 | 75.0274 | 78.1597 | [5 empty] | -35.641 | -5.3202 | 7252.726 | [5 empty] | 50.652 | 74.858 | 78.4154 | [7 empty] | -36.1946 | -5.4946 | 0.5805 | 7318.1643 | 0.2353 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -62.1994 | -71.7133 | 49.658 | 4.391e+18 | 13.7225 | [6 empty] | 61.8809 | 79.593 | 131.9069 | [5 empty] | -33.7704 | -30.9983 | 16452.6976 | [5 empty] | 61.8432 | 79.559 | 131.2278 | [7 empty] | -33.6822 | -30.7106 | 0.301 | 16175.0431 | 0.0951 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.7675 | -105.7097 | 53.7298 | 4.391e+18 | 13.1132 | [6 empty] | 76.7225 | 85.883 | 205.9548 | [5 empty] | -32.0671 | -57.9941 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.5278 | 85.8935 | 204.9932 | [7 empty] | -32.166 | -57.6298 | 0.3775 | 4.391e+18 | 0.119 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.6145 | -135.5924 | 55.5665 | 4.391e+18 | 12.7846 | [6 empty] | 96.1044 | 94.0973 | 302.6559 | [5 empty] | -30.7226 | -84.5201 | 4.391e+18 | [5 empty] | 96.0707 | 94.6065 | 301.5027 | [7 empty] | -30.9988 | -83.9272 | 0.6541 | 4.391e+18 | 0.247 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.9528 | -161.552 | 55.7376 | 4.391e+18 | 12.3489 | [6 empty] | 120.2568 | 104.3334 | 423.1574 | [5 empty] | -29.8117 | -109.5806 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.6114 | 105.1186 | 419.9613 | [7 empty] | -29.6913 | -108.5777 | 1.0101 | 4.391e+18 | 0.194 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -106.1347 | 66.4017 | 57.017 | 3999.4299 | 14.742 | [6 empty] | 66.7952 | 123.4091 | 18.9799 | [5 empty] | -51.1257 | 51.4034 | 3540.8745 | [5 empty] | 66.0678 | 122.3303 | 18.9888 | [7 empty] | -51.1516 | 51.1325 | 0.2721 | 3547.0258 | 0.2327 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -103.0875 | 51.2855 | 52.7334 | 4501.6256 | 15.548 | [6 empty] | 68.6821 | 124.2088 | 28.394 | [5 empty] | -50.6328 | 45.8707 | 3726.8888 | [5 empty] | 68.4258 | 123.3876 | 27.9745 | [7 empty] | -50.1906 | 45.8343 | 0.4437 | 3718.1978 | 0.2069 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.7431 | 24.7349 | 49.0567 | 5822.7488 | 16.591 | [6 empty] | 72.9069 | 125.9993 | 49.4724 | [5 empty] | -49.6068 | 34.193 | 4193.3054 | [5 empty] | 72.5834 | 125.377 | 48.62 | [7 empty] | -49.3701 | 34.4386 | 0.3411 | 4175.9391 | 0.2042 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -91.1661 | -8.5064 | 49.6887 | 9269.937 | 17.1715 | [6 empty] | 80.1221 | 129.0572 | 85.4708 | [5 empty] | -48.0699 | 16.226 | 5176.4665 | [5 empty] | 80.4318 | 129.0783 | 83.6904 | [7 empty] | -47.4808 | 17.0364 | 1.0019 | 5106.0111 | 0.4917 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -84.4585 | -43.7659 | 53.1709 | 28839.001 | 15.0819 | [6 empty] | 90.8948 | 133.6228 | 139.218 | [5 empty] | -46.1804 | -6.8614 | 7257.9312 | [5 empty] | 91.1863 | 133.6136 | 138.0952 | [7 empty] | -45.7134 | -6.4457 | 0.6253 | 7183.8867 | 0.2259 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -78.0026 | -79.5566 | 57.3984 | 4.391e+18 | 13.045 | [6 empty] | 105.7363 | 139.9128 | 213.266 | [5 empty] | -44.1655 | -33.1925 | 13019.5744 | [5 empty] | 105.715 | 140.2748 | 211.6304 | [7 empty] | -44.2555 | -32.4486 | 0.7493 | 12702.3477 | 0.3049 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -72.4807 | -112.55 | 59.859 | 4.391e+18 | 11.8554 | [6 empty] | 125.1183 | 148.1271 | 309.967 | [5 empty] | -42.2424 | -60.8902 | 328608.3252 | [5 empty] | 124.6834 | 147.9157 | 304.1857 | [7 empty] | -41.8812 | -59.3316 | 1.5998 | 109930.8241 | 0.2862 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -68.3366 | -141.8642 | 60.3065 | 4.391e+18 | 11.7845 | [6 empty] | 149.2706 | 158.3631 | 430.4686 | [5 empty] | -40.5798 | -88.3252 | 4.391e+18 | [5 empty] | 149.0751 | 158.6499 | 425.8646 | [7 empty] | -40.4618 | -87.136 | 1.195 | 4.391e+18 | 0.1294 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -125.6745 | 80.2879 | 65.2497 | 3952.9221 | 13.9638 | [6 empty] | 106.7678 | 197.8463 | 29.0525 | [5 empty] | -62.6317 | 63.4614 | 3525.339 | [5 empty] | 106.5605 | 197.443 | 29.3269 | [7 empty] | -62.6041 | 63.2551 | 0.2081 | 3529.7619 | 0.1047 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -123.1917 | 68.0643 | 61.5876 | 4272.7311 | 14.7237 | [6 empty] | 108.6547 | 198.646 | 38.4666 | [5 empty] | -62.2456 | 59.1981 | 3639.0875 | [5 empty] | 108.3281 | 198.1846 | 38.8174 | [7 empty] | -62.3089 | 58.9569 | 0.2493 | 3646.068 | 0.1308 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -118.6373 | 45.787 | 57.3727 | 5035.3335 | 15.7647 | [6 empty] | 112.8795 | 200.4365 | 59.545 | [5 empty] | -61.4199 | 50.0049 | 3912.2511 | [5 empty] | 112.4182 | 200.2639 | 60.1857 | [7 empty] | -61.8338 | 49.7456 | 0.4884 | 3926.8648 | 0.2026 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -112.7029 | 16.4744 | 55.8606 | 6617.2764 | 16.8117 | [6 empty] | 120.0947 | 203.4944 | 95.5435 | [5 empty] | -60.1227 | 35.3353 | 4444.591 | [5 empty] | 120.0923 | 203.6308 | 94.2726 | [7 empty] | -60.081 | 35.8808 | 0.5471 | 4420.9699 | 0.2325 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -106.1951 | -16.4097 | 57.4739 | 10284.2898 | 16.9258 | [6 empty] | 130.8674 | 208.06 | 149.2907 | [5 empty] | -58.4155 | 15.5333 | 5420.4547 | [5 empty] | 130.5855 | 208.8126 | 147.601 | [7 empty] | -58.962 | 16.4358 | 1.0551 | 5377.7898 | 0.4125 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -99.4635 | -51.6412 | 61.029 | 29060.6136 | 14.6325 | [6 empty] | 145.7089 | 214.35 | 223.3386 | [5 empty] | -56.4313 | -8.3657 | 7260.4437 | [5 empty] | 146.6051 | 215.5036 | 223.1023 | [7 empty] | -56.328 | -7.949 | 0.4294 | 7206.4996 | 0.222 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -93.2519 | -85.6059 | 63.8548 | 2.1955e+18 | 12.3304 | [6 empty] | 165.0909 | 222.5643 | 320.0396 | [5 empty] | -54.3362 | -34.9799 | 11459.5049 | [5 empty] | 165.7472 | 224.3043 | 315.2727 | [7 empty] | -54.3548 | -33.0883 | 1.8917 | 10939.415 | 0.6903 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -88.0177 | -117.1673 | 65.1162 | 4.391e+18 | 11.0193 | [6 empty] | 189.2432 | 232.8003 | 440.5412 | [5 empty] | -52.305 | -62.7181 | 31901.0439 | [5 empty] | 189.965 | 234.2575 | 436.2166 | [7 empty] | -52.1796 | -61.2342 | 1.4892 | 28152.9505 | 0.3654 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -144.1062 | 93.1822 | 72.5141 | 3926.1013 | 13.3859 | [6 empty] | 158.9691 | 295.0556 | 42.2066 | [5 empty] | -73.8672 | 75.1603 | 3516.9026 | [5 empty] | 159.2274 | 294.7732 | 42.7957 | [7 empty] | -73.5572 | 74.8574 | 0.4334 | 3519.8827 | 0.1082 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -142.0119 | 83.0325 | 69.3745 | 4148.1127 | 14.0781 | [6 empty] | 160.8559 | 295.8553 | 51.6207 | [5 empty] | -73.5573 | 71.7726 | 3592.3612 | [5 empty] | 160.909 | 295.4422 | 51.8612 | [7 empty] | -73.3173 | 71.5893 | 0.3019 | 3593.4163 | 0.0674 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -138.0948 | 64.1324 | 65.2109 | 4649.3053 | 15.082 | [6 empty] | 165.0807 | 297.6458 | 72.6991 | [5 empty] | -72.8844 | 64.3787 | 3769.3689 | [5 empty] | 165.0171 | 297.5751 | 73.4062 | [7 empty] | -72.9578 | 64.1278 | 0.2614 | 3776.7373 | 0.1124 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -132.8085 | 38.4441 | 62.5694 | 5588.3008 | 16.1511 | [6 empty] | 172.296 | 300.7037 | 108.6975 | [5 empty] | -71.7986 | 52.3267 | 4099.6257 | [5 empty] | 173.5493 | 301.44 | 107.3608 | [7 empty] | -71.0939 | 52.8084 | 0.8536 | 4075.9456 | 0.318 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -126.7694 | 8.5285 | 62.5943 | 7328.5683 | 17.0441 | [6 empty] | 183.0686 | 305.2693 | 162.4448 | [5 empty] | -70.3119 | 35.5579 | 4665.8334 | [5 empty] | 183.2903 | 305.3575 | 161.1033 | [7 empty] | -70.0829 | 35.9646 | 0.4667 | 4646.2295 | 0.1868 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -120.171 | -24.8632 | 64.9915 | 11332.5333 | 16.902 | [6 empty] | 197.9102 | 311.5593 | 236.4927 | [5 empty] | -68.4927 | 14.5481 | 5614.6489 | [5 empty] | 198.6477 | 312.7323 | 234.0074 | [7 empty] | -68.3396 | 15.4983 | 0.9625 | 5558.4958 | 0.4212 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -113.7423 | -58.3412 | 67.7429 | 28177.0837 | 14.2413 | [6 empty] | 217.2921 | 319.7736 | 333.1937 | [5 empty] | -66.4494 | -9.8389 | 7261.8154 | [5 empty] | 218.9379 | 321.0588 | 331.4037 | [7 empty] | -65.8156 | -9.1502 | 0.9359 | 7176.119 | 0.3066 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.8941 | -90.5509 | 69.551 | 2.1955e+18 | 11.8175 | [6 empty] | 241.4445 | 330.0097 | 453.6953 | [5 empty] | -64.3244 | -36.3382 | 10527.0938 | [5 empty] | 241.2359 | 330.56 | 450.7135 | [7 empty] | -64.4789 | -35.5097 | 0.8428 | 10375.3461 | 0.3105 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -161.8704 | 105.5173 | 79.3898 | 3908.4297 | 13.0165 | [6 empty] | 224.0183 | 416.1906 | 58.5982 | [5 empty] | -84.794 | 86.4921 | 3511.9214 | [5 empty] | 225.0289 | 416.9561 | 59.0062 | [7 empty] | -84.479 | 86.4096 | 0.3256 | 3511.0377 | 0.0711 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -160.0712 | 96.9498 | 76.6806 | 4070.5276 | 13.6291 | [6 empty] | 225.9052 | 416.9903 | 68.0124 | [5 empty] | -84.5393 | 83.7269 | 3565.0804 | [5 empty] | 226.6716 | 417.5445 | 68.2219 | [7 empty] | -84.284 | 83.6918 | 0.2577 | 3563.6611 | 0.059 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -156.6694 | 80.7419 | 72.754 | 4424.7781 | 14.5657 | [6 empty] | 230.13 | 418.7808 | 89.0907 | [5 empty] | -83.9813 | 77.6477 | 3688.0724 | [5 empty] | 231.3441 | 419.7675 | 88.4148 | [7 empty] | -83.5603 | 77.9059 | 0.4939 | 3678.8354 | 0.1781 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -152.0241 | 58.2943 | 69.5841 | 5048.4368 | 15.5762 | [6 empty] | 237.3452 | 421.8387 | 125.0892 | [5 empty] | -83.0662 | 67.608 | 3911.6479 | [5 empty] | 237.1557 | 421.5764 | 125.4368 | [7 empty] | -83.1015 | 67.4797 | 0.1331 | 3915.0075 | 0.0504 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -146.4802 | 31.2919 | 68.3606 | 6096.9235 | 16.5563 | [6 empty] | 248.1179 | 426.4043 | 178.8364 | [5 empty] | -81.7824 | 53.3683 | 4280.0252 | [5 empty] | 249.2691 | 427.5981 | 177.2686 | [7 empty] | -81.4519 | 53.9199 | 0.643 | 4260.4623 | 0.2407 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -140.2401 | 0.3192 | 69.4113 | 8019.1127 | 17.3857 | [6 empty] | 262.9594 | 432.6943 | 252.8843 | [5 empty] | -80.1598 | 35.0796 | 4863.0264 | [5 empty] | 263.1656 | 433.7037 | 253.4367 | [7 empty] | -80.4731 | 35.1533 | 0.3219 | 4865.0245 | 0.083 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -133.8753 | -31.7467 | 71.5212 | 12032.8224 | 16.6848 | [6 empty] | 282.3414 | 440.9086 | 349.5854 | [5 empty] | -78.2631 | 13.2263 | 5780.2461 | [5 empty] | 283.9748 | 442.0109 | 347.263 | [7 empty] | -77.6136 | 13.8752 | 0.9181 | 5734.4067 | 0.3241 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -127.7157 | -63.7325 | 73.5254 | 26329.0446 | 13.9032 | [6 empty] | 306.4937 | 451.1447 | 470.0869 | [5 empty] | -76.1977 | -11.2741 | 7262.6277 | [5 empty] | 307.8817 | 452.2062 | 463.628 | [7 empty] | -75.454 | -9.8179 | 1.635 | 7127.8677 | 0.5607 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.2198 | -9.3958 | 8.3478 | 6.4036e+17 | 13.9768 | [6 empty] | 2.021 | 1.2495 | 2.4073 | [5 empty] | 2.0166 | -2.1835 | 10848.6143 | [5 empty] | 1.9896 | 1.2631 | 2.3861 | [7 empty] | 1.8955 | -2.1356 | 0.1302 | 10677.2351 | 0.3395 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.4417 | -27.3342 | 18.0928 | 2.9273e+18 | 11.0936 | [6 empty] | 3.9079 | 2.0492 | 11.8215 | [5 empty] | 0.573 | -9.3382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.8396 | 2.0393 | 11.3559 | [7 empty] | 0.6223 | -9.091 | 0.252 | 4.391e+18 | 0.3779 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9502 | -51.6249 | 30.0164 | 2.9273e+18 | 9.2518 | [6 empty] | 8.1326 | 3.8397 | 32.8998 | [5 empty] | -0.8786 | -21.6086 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.1987 | 3.8564 | 32.8949 | [7 empty] | -0.7855 | -21.6614 | 0.107 | 2.9273e+18 | 0.1477 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.8162 | -76.4853 | 35.9881 | 4.391e+18 | 9.0101 | [6 empty] | 15.3479 | 6.8976 | 68.8983 | [5 empty] | -2.7978 | -40.5115 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.1907 | 6.8552 | 66.5923 | [7 empty] | -2.4313 | -39.837 | 0.7676 | 2.9273e+18 | 0.3959 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2756 | -100.182 | 39.1203 | 2.9273e+18 | 8.8289 | [6 empty] | 26.1205 | 11.4631 | 122.6455 | [5 empty] | -4.9025 | -61.0858 | 4.391e+18 | [5 empty] | 26.0904 | 11.425 | 121.9318 | [7 empty] | -4.7549 | -60.8919 | 0.2437 | 2.9273e+18 | 0.1155 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.6339 | -123.4185 | 41.6766 | 2.9273e+18 | 8.726 | [6 empty] | 40.9621 | 17.7532 | 196.6934 | [5 empty] | -7.0018 | -81.7738 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.0308 | 17.7872 | 195.157 | [7 empty] | -6.7111 | -81.5646 | 0.3581 | 2.9273e+18 | 0.1712 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.7242 | -145.2096 | 42.9327 | 2.9273e+18 | 8.5172 | [6 empty] | 60.3441 | 25.9675 | 293.3944 | [5 empty] | -9.0588 | -102.3093 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.291 | 25.8833 | 289.8611 | [7 empty] | -8.5591 | -101.797 | 0.7157 | 2.9273e+18 | 0.2655 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.7266 | -165.7604 | 43.3396 | 4.391e+18 | 8.233 | [6 empty] | 84.4964 | 36.2035 | 413.896 | [5 empty] | -11.0538 | -122.4531 | 4.391e+18 | [5 empty] | 84.2729 | 36.0561 | 407.7987 | [7 empty] | -10.4296 | -121.7164 | 0.9656 | 4.391e+18 | 0.2935 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.772 | 8.5418 | 5.6193 | 3036.1671 | 8.18 | [6 empty] | 2.6521 | 2.9608 | 0.8008 | [5 empty] | 0.3184 | 3.0293 | 3102.3525 | [5 empty] | 2.734 | 2.9762 | 1.2405 | [7 empty] | 0.2934 | 2.1721 | 0.8576 | 3502.8779 | 1.2742 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2719 | -32.0794 | 21.4773 | 4.391e+18 | 8.6529 | [6 empty] | 4.9117 | 3.9184 | 12.0744 | [5 empty] | -0.9918 | -10.7235 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.9461 | 3.9896 | 11.3219 | [7 empty] | -0.7113 | -10.0608 | 0.7195 | 2.9273e+18 | 0.8595 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.4576 | -58.2953 | 32.6831 | 2.9273e+18 | 8.9302 | [6 empty] | 9.1364 | 5.7089 | 33.1527 | [5 empty] | -2.417 | -25.754 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.2198 | 5.807 | 32.7908 | [7 empty] | -2.3082 | -25.7095 | 0.1175 | 4.391e+18 | 0.2333 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3857 | -82.3553 | 38.6298 | 2.9273e+18 | 8.9853 | [6 empty] | 16.3517 | 8.7668 | 69.1512 | [5 empty] | -4.131 | -43.8629 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.4693 | 8.9422 | 67.2006 | [7 empty] | -3.6981 | -43.4429 | 0.6031 | 2.9273e+18 | 0.4756 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.152 | -104.9444 | 41.7606 | 4.391e+18 | 8.8879 | [6 empty] | 27.1243 | 13.3324 | 122.8984 | [5 empty] | -5.97 | -63.3052 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.171 | 13.4377 | 120.7896 | [7 empty] | -5.6092 | -62.917 | 0.5301 | 4.391e+18 | 0.2799 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -11.0089 | -127.2604 | 44.1104 | 2.9273e+18 | 8.8442 | [6 empty] | 41.9659 | 19.6224 | 196.9464 | [5 empty] | -7.8571 | -83.2627 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.3675 | 19.9583 | 194.6102 | [7 empty] | -7.3579 | -83.0726 | 0.5341 | 4.391e+18 | 0.3184 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.7434 | -148.3598 | 45.1251 | 4.391e+18 | 8.67 | [6 empty] | 61.3478 | 27.8367 | 293.6474 | [5 empty] | -9.7544 | -103.3338 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.472 | 28.0694 | 291.0803 | [7 empty] | -9.4871 | -103.0793 | 0.369 | 4.391e+18 | 0.1677 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.5047 | -168.378 | 45.2905 | 4.391e+18 | 8.4115 | [6 empty] | 85.5002 | 38.0727 | 414.1489 | [5 empty] | -11.63 | -123.1788 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.4998 | 38.3007 | 409.0663 | [7 empty] | -11.2124 | -122.6611 | 0.6652 | 4.391e+18 | 0.2029 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.4946 | 25.8033 | 21.9431 | 3640.1995 | 10.5354 | [6 empty] | 7.734 | 12.4244 | 2.0814 | [5 empty] | -11.537 | 14.753 | 3416.2484 | [5 empty] | 7.8322 | 12.2689 | 2.2374 | [7 empty] | -10.7404 | 14.1947 | 0.9728 | 3424.0811 | 0.6355 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.4487 | 14.43 | 18.2465 | 4642.4026 | 10.9684 | [6 empty] | 8.1067 | 12.5824 | 3.9408 | [5 empty] | -11.4239 | 11.5941 | 3791.6593 | [5 empty] | 8.117 | 12.3961 | 3.78 | [7 empty] | -10.7494 | 11.5788 | 0.6746 | 3743.8218 | 0.5544 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.7239 | -15.5108 | 20.1455 | 14963.3628 | 11.3306 | [6 empty] | 9.9936 | 13.382 | 13.355 | [5 empty] | -11.0094 | -1.7514 | 6665.6352 | [5 empty] | 9.914 | 13.2738 | 12.8292 | [7 empty] | -10.77 | -1.2072 | 0.5944 | 6456.4707 | 0.5193 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.6496 | -51.1917 | 31.4231 | 4.391e+18 | 10.1585 | [6 empty] | 14.2184 | 15.1725 | 34.4333 | [5 empty] | -10.627 | -22.1595 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.2507 | 15.1082 | 33.6169 | [7 empty] | -10.1186 | -21.5699 | 0.7785 | 2.1955e+18 | 0.485 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.6864 | -82.1498 | 39.506 | 2.9273e+18 | 10.0831 | [6 empty] | 21.4336 | 18.2305 | 70.4318 | [5 empty] | -10.6546 | -43.9387 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.5152 | 18.1886 | 69.1907 | [7 empty] | -10.0807 | -43.3421 | 0.8278 | 4.391e+18 | 0.5088 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.7819 | -108.1877 | 44.0218 | 4.391e+18 | 9.858 | [6 empty] | 32.2063 | 22.796 | 124.179 | [5 empty] | -11.1568 | -65.0191 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.9874 | 22.6845 | 122.3966 | [7 empty] | -10.9726 | -64.4354 | 0.612 | 4.391e+18 | 0.1592 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.7183 | -131.9934 | 47.2294 | 2.9273e+18 | 9.7408 | [6 empty] | 47.0478 | 29.0861 | 198.227 | [5 empty] | -12.0345 | -85.3933 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.3853 | 29.2585 | 195.401 | [7 empty] | -11.3174 | -84.718 | 0.9851 | 4.391e+18 | 0.4452 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -20.0892 | -153.4869 | 48.6275 | 4.391e+18 | 9.548 | [6 empty] | 66.4298 | 37.3004 | 294.928 | [5 empty] | -13.1745 | -105.3535 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 66.2031 | 37.2778 | 288.7661 | [7 empty] | -12.5216 | -104.2511 | 1.2813 | 4.391e+18 | 0.3497 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.9347 | -173.4098 | 48.9188 | 2.9273e+18 | 9.3453 | [6 empty] | 90.5821 | 47.5364 | 415.4295 | [5 empty] | -14.4799 | -124.9188 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.4144 | 47.7659 | 407.5117 | [7 empty] | -13.863 | -123.8132 | 1.2661 | 4.391e+18 | 0.2992 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -57.4565 | 41.9348 | 35.2274 | 3766.5156 | 12.5577 | [6 empty] | 19.1125 | 33.6135 | 4.9486 | [5 empty] | -25.195 | 27.7868 | 3469.539 | [5 empty] | 18.7557 | 32.9896 | 4.8673 | [7 empty] | -24.9599 | 27.5063 | 0.3661 | 3470.5089 | 0.2356 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.5213 | 34.0377 | 32.586 | 4163.6364 | 13.1103 | [6 empty] | 19.4852 | 33.7715 | 6.8081 | [5 empty] | -25.0435 | 25.6116 | 3601.4021 | [5 empty] | 19.274 | 33.2533 | 6.7331 | [7 empty] | -24.6176 | 25.3392 | 0.5056 | 3598.5833 | 0.2433 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -52.2123 | 9.5246 | 28.4769 | 6148.2021 | 14.1288 | [6 empty] | 21.3721 | 34.5712 | 16.2222 | [5 empty] | -24.3513 | 15.4149 | 4378.8612 | [5 empty] | 21.5347 | 34.3448 | 15.4098 | [7 empty] | -23.309 | 15.9882 | 1.1896 | 4283.3463 | 0.7783 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.8107 | -26.6033 | 33.0629 | 22125.9395 | 13.7842 | [6 empty] | 25.5969 | 36.3617 | 37.3006 | [5 empty] | -23.1576 | -3.5016 | 7034.5766 | [5 empty] | 25.3707 | 36.3103 | 37.1153 | [7 empty] | -23.5264 | -3.3376 | 0.4036 | 7029.4379 | 0.289 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.6729 | -63.26 | 40.7794 | 4.391e+18 | 12.0182 | [6 empty] | 32.8121 | 39.4196 | 73.2991 | [5 empty] | -21.8514 | -27.622 | 26347.3061 | [5 empty] | 32.6056 | 39.4815 | 73.2279 | [7 empty] | -22.3057 | -27.4781 | 0.4765 | 26315.7079 | 0.3663 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.6848 | -95.7431 | 45.9669 | 4.391e+18 | 11.6708 | [6 empty] | 43.5848 | 43.9852 | 127.0463 | [5 empty] | -20.8214 | -52.9811 | 4.391e+18 | [5 empty] | 43.7083 | 44.1267 | 125.0513 | [7 empty] | -20.4179 | -52.0132 | 1.0486 | 4.391e+18 | 0.268 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.9388 | -124.9691 | 49.7522 | 4.391e+18 | 11.5089 | [6 empty] | 58.4264 | 50.2752 | 201.0942 | [5 empty] | -20.2487 | -77.4351 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.8687 | 50.6531 | 201.7917 | [7 empty] | -20.1878 | -77.4639 | 0.0674 | 4.391e+18 | 0.1149 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -33.1941 | -150.1779 | 51.4128 | 2.9273e+18 | 11.2687 | [6 empty] | 77.8083 | 58.4895 | 297.7952 | [5 empty] | -20.1398 | -100.45 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.1135 | 58.975 | 292.9715 | [7 empty] | -19.5781 | -99.1397 | 1.4256 | 4.391e+18 | 0.3352 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.5135 | -172.4388 | 51.8328 | 2.9273e+18 | 11.1967 | [6 empty] | 101.9607 | 68.7255 | 418.2968 | [5 empty] | -20.4208 | -122.0364 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.7581 | 69.2725 | 409.404 | [7 empty] | -19.9589 | -120.2827 | 1.8135 | 2.9273e+18 | 0.3113 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -81.1245 | 56.6579 | 46.0788 | 3810.0948 | 13.9058 | [6 empty] | 38.5453 | 69.8013 | 9.8454 | [5 empty] | -38.0266 | 40.3537 | 3485.3304 | [5 empty] | 38.2586 | 69.1453 | 9.408 | [7 empty] | -37.6504 | 40.4394 | 0.3858 | 3469.9956 | 0.3003 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -80.4239 | 50.9274 | 44.2065 | 4018.7159 | 14.4471 | [6 empty] | 38.918 | 69.9592 | 11.7049 | [5 empty] | -37.9036 | 38.8346 | 3547.8652 | [5 empty] | 38.8387 | 69.4591 | 11.5863 | [7 empty] | -37.4025 | 38.6807 | 0.5243 | 3540.8364 | 0.2054 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.7419 | 31.7934 | 39.4326 | 4896.3956 | 15.3977 | [6 empty] | 40.8049 | 70.7589 | 21.1191 | [5 empty] | -37.311 | 31.4369 | 3888.3623 | [5 empty] | 41.2303 | 70.811 | 21.1118 | [7 empty] | -36.6129 | 31.3649 | 0.7018 | 3875.6829 | 0.2658 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -71.2374 | 0.138 | 38.6988 | 7758.2409 | 16.7225 | [6 empty] | 45.0296 | 72.5494 | 42.1974 | [5 empty] | -36.1432 | 16.4472 | 4818.5548 | [5 empty] | 45.2889 | 72.5743 | 42.8362 | [7 empty] | -35.8579 | 15.9752 | 0.5516 | 4846.6501 | 0.2628 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -65.0241 | -36.2373 | 43.5263 | 26362.2881 | 15.5592 | [6 empty] | 52.2449 | 75.6073 | 78.1959 | [5 empty] | -34.5503 | -5.1586 | 7152.3788 | [5 empty] | 52.4657 | 75.6489 | 77.434 | [7 empty] | -34.1293 | -4.7425 | 0.5919 | 7061.662 | 0.2574 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -59.2481 | -71.7741 | 48.7613 | 4.391e+18 | 13.72 | [6 empty] | 63.0175 | 80.1729 | 131.9431 | [5 empty] | -32.8305 | -30.7891 | 15856.0376 | [5 empty] | 62.6394 | 80.2415 | 131.2753 | [7 empty] | -33.2936 | -30.386 | 0.614 | 15645.7528 | 0.3608 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -54.378 | -105.5943 | 53.1122 | 4.391e+18 | 12.9524 | [6 empty] | 77.8591 | 86.4629 | 205.991 | [5 empty] | -31.2717 | -57.7716 | 4.391e+18 | [5 empty] | 78.0398 | 86.563 | 205.0551 | [7 empty] | -31.0208 | -57.4034 | 0.4455 | 4.391e+18 | 0.1243 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.6097 | -135.3195 | 54.9938 | 4.391e+18 | 12.5919 | [6 empty] | 97.241 | 94.6772 | 302.692 | [5 empty] | -30.0539 | -84.3119 | 4.391e+18 | [5 empty] | 97.0589 | 95.0905 | 298.3082 | [7 empty] | -30.0062 | -82.8864 | 1.4262 | 4.391e+18 | 0.1814 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -48.2089 | -161.253 | 55.2101 | 2.9273e+18 | 12.1571 | [6 empty] | 121.3934 | 104.9133 | 423.1936 | [5 empty] | -29.2479 | -109.401 | 4.391e+18 | [5 empty] | 121.328 | 105.4143 | 419.8829 | [7 empty] | -29.2777 | -108.4749 | 0.9266 | 2.9273e+18 | 0.1689 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.8274 | 70.4764 | 55.6095 | 3829.6329 | 13.8214 | [6 empty] | 67.5591 | 123.831 | 17.1566 | [5 empty] | -50.2066 | 52.4912 | 3491.6795 | [5 empty] | 67.2328 | 122.82 | 16.7618 | [7 empty] | -49.685 | 52.4121 | 0.5275 | 3482.6122 | 0.255 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -102.2446 | 66.0733 | 54.1654 | 3956.5547 | 14.2432 | [6 empty] | 67.9318 | 123.989 | 19.0161 | [5 empty] | -50.1109 | 51.3774 | 3526.7121 | [5 empty] | 67.8606 | 123.1387 | 18.7316 | [7 empty] | -49.4046 | 51.2378 | 0.7199 | 3517.0614 | 0.2622 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -99.1889 | 50.9075 | 49.8054 | 4452.2134 | 15.0788 | [6 empty] | 69.8187 | 124.7887 | 28.4302 | [5 empty] | -49.6396 | 45.8631 | 3711.432 | [5 empty] | 69.3784 | 123.8067 | 28.1859 | [7 empty] | -49.3218 | 45.6974 | 0.3584 | 3709.1687 | 0.1939 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -94.2345 | 24.2421 | 46.6557 | 5763.1517 | 16.3149 | [6 empty] | 74.0435 | 126.5792 | 49.5086 | [5 empty] | -48.6585 | 34.2208 | 4174.162 | [5 empty] | 74.512 | 126.5455 | 49.0915 | [7 empty] | -47.9749 | 34.3452 | 0.6947 | 4154.7239 | 0.2626 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -88.0777 | -8.9612 | 48.0625 | 9129.6921 | 17.1839 | [6 empty] | 81.2587 | 129.6371 | 85.507 | [5 empty] | -47.1888 | 16.2996 | 5147.8449 | [5 empty] | 81.5392 | 129.5508 | 85.1347 | [7 empty] | -46.7335 | 16.3919 | 0.4646 | 5129.6568 | 0.1707 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.7085 | -44.0175 | 52.0476 | 26845.2495 | 15.1371 | [6 empty] | 92.0314 | 134.2026 | 139.2542 | [5 empty] | -45.3823 | -6.7433 | 7201.005 | [5 empty] | 91.9708 | 134.4362 | 136.845 | [7 empty] | -45.3279 | -5.6322 | 1.1124 | 7058.9911 | 0.5791 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.6942 | -79.5734 | 56.6076 | 4.391e+18 | 13.0268 | [6 empty] | 106.873 | 140.4927 | 213.3022 | [5 empty] | -43.4569 | -33.0419 | 12815.9796 | [5 empty] | 106.9589 | 140.8913 | 212.7022 | [7 empty] | -43.5853 | -32.6466 | 0.4156 | 12650.7034 | 0.1927 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -70.5059 | -112.3048 | 59.1176 | 4.391e+18 | 11.7248 | [6 empty] | 126.2549 | 148.707 | 310.0032 | [5 empty] | -41.6218 | -60.7238 | 199950.2997 | [5 empty] | 126.8492 | 149.2975 | 304.2677 | [7 empty] | -40.8745 | -58.8853 | 1.9845 | 77231.1835 | 0.3507 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.5714 | -141.5992 | 59.6645 | 4.391e+18 | 11.5688 | [6 empty] | 150.4073 | 158.943 | 430.5048 | [5 empty] | -40.0396 | -88.1584 | 4.391e+18 | [5 empty] | 149.9298 | 159.1216 | 424.7324 | [7 empty] | -39.9641 | -86.7302 | 1.4302 | 4.391e+18 | 0.1638 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -123.1238 | 83.5772 | 64.1634 | 3839.8857 | 13.2569 | [6 empty] | 107.5318 | 198.2682 | 27.2292 | [5 empty] | -61.9282 | 64.289 | 3494.7485 | [5 empty] | 107.6088 | 197.9067 | 26.4908 | [7 empty] | -61.5231 | 64.5114 | 0.4621 | 3482.8594 | 0.2389 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -122.5807 | 80.0313 | 62.9545 | 3924.4648 | 13.5859 | [6 empty] | 107.9045 | 198.4262 | 29.0887 | [5 empty] | -61.8527 | 63.4368 | 3516.5634 | [5 empty] | 107.5208 | 197.8833 | 29.3299 | [7 empty] | -61.9088 | 63.2331 | 0.2113 | 3521.7751 | 0.1224 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -120.0043 | 67.7129 | 59.1455 | 4242.3745 | 14.3459 | [6 empty] | 109.7914 | 199.2258 | 38.5028 | [5 empty] | -61.4772 | 59.1827 | 3629.8294 | [5 empty] | 109.4195 | 199.168 | 38.8617 | [7 empty] | -61.8563 | 59.0622 | 0.3979 | 3638.4372 | 0.154 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -115.6886 | 45.3144 | 55.2146 | 5005.1387 | 15.492 | [6 empty] | 114.0161 | 201.0163 | 59.5812 | [5 empty] | -60.6739 | 50.0083 | 3901.7271 | [5 empty] | 113.337 | 200.6495 | 60.1731 | [7 empty] | -61.171 | 49.7407 | 0.5645 | 3917.5404 | 0.2296 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -109.9994 | 15.9723 | 54.1774 | 6576.493 | 16.6974 | [6 empty] | 121.2314 | 204.0743 | 95.5797 | [5 empty] | -59.412 | 35.3657 | 4431.2527 | [5 empty] | 122.5614 | 205.1834 | 94.7823 | [7 empty] | -58.7711 | 35.8729 | 0.8173 | 4399.7633 | 0.3583 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -103.7196 | -16.7641 | 56.2155 | 10162.8605 | 16.9673 | [6 empty] | 132.004 | 208.6398 | 149.3269 | [5 empty] | -57.7511 | 15.5946 | 5400.8611 | [5 empty] | 132.7738 | 209.7741 | 147.2371 | [7 empty] | -57.5454 | 16.6493 | 1.0746 | 5332.1344 | 0.5131 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -97.3078 | -51.7663 | 60.1051 | 27598.6042 | 14.6689 | [6 empty] | 146.8456 | 214.9299 | 223.3748 | [5 empty] | -55.8209 | -8.2754 | 7224.7789 | [5 empty] | 147.6713 | 215.967 | 221.7955 | [7 empty] | -55.5835 | -7.4783 | 0.8317 | 7128.4485 | 0.3764 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -91.3566 | -85.5173 | 63.0651 | 2.1955e+18 | 12.3044 | [6 empty] | 166.2275 | 223.1442 | 320.0758 | [5 empty] | -53.7834 | -34.867 | 11363.0882 | [5 empty] | 168.0564 | 225.2934 | 315.2322 | [7 empty] | -53.1198 | -32.9051 | 2.0711 | 10771.0825 | 0.6261 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -86.3201 | -116.8644 | 64.3161 | 4.391e+18 | 10.9135 | [6 empty] | 190.3799 | 233.3802 | 440.5774 | [5 empty] | -51.809 | -62.5916 | 30968.8102 | [5 empty] | 191.0504 | 234.739 | 434.9516 | [7 empty] | -51.562 | -60.8453 | 1.7638 | 26940.577 | 0.3986 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -142.0706 | 95.9148 | 71.6387 | 3845.7237 | 12.8193 | [6 empty] | 159.733 | 295.4776 | 40.3833 | [5 empty] | -73.31 | 75.813 | 3496.4254 | [5 empty] | 160.0006 | 295.181 | 40.0994 | [7 empty] | -72.9096 | 75.8184 | 0.4005 | 3491.4185 | 0.1155 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -141.5462 | 92.962 | 70.5843 | 3905.8697 | 13.0826 | [6 empty] | 160.1057 | 295.6355 | 42.2428 | [5 empty] | -73.2492 | 75.1385 | 3511.0395 | [5 empty] | 160.4491 | 295.3323 | 42.6132 | [7 empty] | -72.8404 | 74.8993 | 0.4737 | 3511.4158 | 0.0929 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -139.3522 | 82.7184 | 67.3061 | 4127.4338 | 13.7725 | [6 empty] | 161.9926 | 296.4352 | 51.6569 | [5 empty] | -72.945 | 71.7557 | 3586.2861 | [5 empty] | 162.0652 | 295.951 | 51.5949 | [7 empty] | -72.6257 | 71.661 | 0.3331 | 3584.2421 | 0.0759 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -135.6039 | 63.6682 | 63.3234 | 4631.7702 | 14.8534 | [6 empty] | 166.2174 | 298.2257 | 72.7353 | [5 empty] | -72.2844 | 64.3724 | 3762.7643 | [5 empty] | 166.166 | 298.064 | 73.0515 | [7 empty] | -72.2678 | 64.2326 | 0.1408 | 3766.0231 | 0.0537 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -130.4841 | 37.9188 | 60.9943 | 5570.5353 | 16.0158 | [6 empty] | 173.4326 | 301.2836 | 108.7337 | [5 empty] | -71.2183 | 52.3365 | 4091.9321 | [5 empty] | 175.0371 | 302.0609 | 106.8264 | [7 empty] | -70.2171 | 52.975 | 1.1874 | 4059.5944 | 0.436 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -124.5834 | 8.1191 | 61.3212 | 7292.548 | 17.0046 | [6 empty] | 184.2052 | 305.8492 | 162.481 | [5 empty] | -69.7586 | 35.5879 | 4656.0136 | [5 empty] | 184.8329 | 306.6326 | 160.9748 | [7 empty] | -69.5598 | 36.1884 | 0.6326 | 4629.6825 | 0.2596 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -118.2178 | -25.0668 | 64.0157 | 11210.6611 | 16.9505 | [6 empty] | 199.0468 | 312.1392 | 236.5289 | [5 empty] | -67.9725 | 14.5996 | 5600.5364 | [5 empty] | 201.2877 | 313.7945 | 233.7756 | [7 empty] | -66.9733 | 15.6215 | 1.4293 | 5523.2651 | 0.5611 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.9775 | -58.3134 | 66.8861 | 26978.2806 | 14.2587 | [6 empty] | 218.4288 | 320.3535 | 333.2299 | [5 empty] | -65.9664 | -9.7674 | 7237.8432 | [5 empty] | 219.0372 | 321.0187 | 332.3187 | [7 empty] | -65.8001 | -9.395 | 0.4078 | 7197.2226 | 0.1599 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -106.2897 | -90.3635 | 68.7514 | 1.0978e+18 | 11.782 | [6 empty] | 242.5811 | 330.5896 | 453.7315 | [5 empty] | -63.8802 | -36.2506 | 10473.3066 | [5 empty] | 242.1719 | 330.941 | 449.286 | [7 empty] | -63.9685 | -35.1516 | 1.1026 | 10272.7155 | 0.388 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -160.2158 | 107.8651 | 78.6864 | 3848.4262 | 12.5561 | [6 empty] | 224.7822 | 416.6126 | 56.7749 | [5 empty] | -84.34 | 87.0223 | 3497.4188 | [5 empty] | 226.1618 | 417.4549 | 56.4453 | [7 empty] | -83.7622 | 87.1311 | 0.588 | 3490.2867 | 0.1733 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -159.6993 | 105.3458 | 77.7352 | 3893.0585 | 12.769 | [6 empty] | 225.1549 | 416.7705 | 58.6344 | [5 empty] | -84.29 | 86.473 | 3507.7737 | [5 empty] | 226.5462 | 417.6116 | 58.5361 | [7 empty] | -83.7208 | 86.5139 | 0.5707 | 3502.0185 | 0.1497 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -157.7726 | 96.6692 | 74.8641 | 4055.2194 | 13.3737 | [6 empty] | 227.0418 | 417.5702 | 68.0486 | [5 empty] | -84.0386 | 83.7107 | 3560.8276 | [5 empty] | 228.1851 | 418.1885 | 67.5162 | [7 empty] | -83.5113 | 83.8642 | 0.5492 | 3552.9223 | 0.1722 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -154.5141 | 80.3645 | 71.0786 | 4411.5687 | 14.3634 | [6 empty] | 231.2666 | 419.3607 | 89.1269 | [5 empty] | -83.4878 | 77.6378 | 3683.5651 | [5 empty] | 232.849 | 420.3879 | 87.8297 | [7 empty] | -82.8022 | 78.0435 | 0.7966 | 3668.4399 | 0.2821 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -149.969 | 57.8039 | 68.094 | 5037.5002 | 15.4367 | [6 empty] | 238.4818 | 422.4186 | 125.1254 | [5 empty] | -82.5845 | 67.6081 | 3906.6418 | [5 empty] | 238.7348 | 422.2868 | 124.8639 | [7 empty] | -82.3501 | 67.6306 | 0.2354 | 3903.3817 | 0.0604 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -144.5452 | 30.969 | 67.0827 | 6075.3188 | 16.4591 | [6 empty] | 249.2545 | 426.9842 | 178.8726 | [5 empty] | -81.3172 | 53.3816 | 4274.1122 | [5 empty] | 249.3087 | 427.557 | 177.9167 | [7 empty] | -81.4539 | 53.7413 | 0.3848 | 4265.6426 | 0.1123 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -138.4485 | 0.1008 | 68.3745 | 7976.6138 | 17.365 | [6 empty] | 264.0961 | 433.2742 | 252.9205 | [5 empty] | -79.7154 | 35.108 | 4855.4824 | [5 empty] | 265.9926 | 434.9813 | 252.5825 | [7 empty] | -79.2436 | 35.4135 | 0.5621 | 4837.4806 | 0.2054 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -132.2516 | -31.7724 | 70.6337 | 11895.4396 | 16.7083 | [6 empty] | 283.478 | 441.4885 | 349.6215 | [5 empty] | -77.8432 | 13.2703 | 5769.6295 | [5 empty] | 284.1344 | 442.0543 | 348.2682 | [7 empty] | -77.603 | 13.652 | 0.451 | 5745.397 | 0.1731 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -126.2295 | -63.4824 | 72.6257 | 25277.1104 | 13.8861 | [6 empty] | 307.6304 | 451.7246 | 470.1231 | [5 empty] | -75.8043 | -11.2159 | 7245.6086 | [5 empty] | 308.6379 | 453.4739 | 466.1 | [7 empty] | -75.665 | -10.0558 | 1.1684 | 7148.4498 | 0.4686 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 39.2495 | -8.8503 | 24.7366 | 2244.3827 | 9.7787 | [6 empty] | 7.7756 | 4.1853 | 2.5905 | [5 empty] | 15.9243 | -0.6141 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.4092 | 4.0361 | 2.5229 | [7 empty] | 14.977 | -0.5843 | 0.9478 | 2244.3827 | 0.521 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.1198 | -34.4741 | 26.6737 | 7.3183e+17 | 10.2369 | [6 empty] | 9.6625 | 4.985 | 12.0047 | [5 empty] | 11.2759 | -11.6742 | 16727.9351 | [5 empty] | 9.4801 | 4.9119 | 11.1134 | [7 empty] | 11.5704 | -10.8078 | 0.9151 | 13268.5108 | 0.7028 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.3286 | -60.8168 | 34.0814 | 2.9273e+18 | 10.1468 | [6 empty] | 13.8873 | 6.7755 | 33.083 | [5 empty] | 6.641 | -27.398 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.7194 | 6.704 | 33.3477 | [7 empty] | 6.2363 | -27.4719 | 0.4114 | 2.9273e+18 | 0.2723 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.2336 | -84.671 | 39.4946 | 2.9273e+18 | 9.8715 | [6 empty] | 21.1025 | 9.8334 | 69.0815 | [5 empty] | 2.77 | -45.3287 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.0246 | 9.8049 | 68.3911 | [7 empty] | 2.8923 | -45.066 | 0.2897 | 2.9273e+18 | 0.1136 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5189 | -107.0657 | 42.67 | 2.9273e+18 | 9.6055 | [6 empty] | 31.8752 | 14.3989 | 122.8287 | [5 empty] | -0.5286 | -64.4448 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.3738 | 14.1751 | 120.8799 | [7 empty] | -0.5225 | -63.7982 | 0.6467 | 2.9273e+18 | 0.1524 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.408 | -129.0579 | 44.9537 | 2.9273e+18 | 9.4238 | [6 empty] | 46.7167 | 20.689 | 196.8767 | [5 empty] | -3.4496 | -84.1163 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.8117 | 20.6751 | 194.7276 | [7 empty] | -2.9356 | -83.7273 | 0.6446 | 2.9273e+18 | 0.2763 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4527 | -149.6947 | 45.7265 | 2.9273e+18 | 9.1437 | [6 empty] | 66.0987 | 28.9033 | 293.5777 | [5 empty] | -6.1083 | -103.9729 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.8737 | 28.7275 | 291.2048 | [7 empty] | -5.8332 | -103.5597 | 0.4964 | 4.391e+18 | 0.1602 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1736 | -169.5028 | 45.8399 | 4.391e+18 | 8.8366 | [6 empty] | 90.251 | 39.1393 | 414.0792 | [5 empty] | -8.5572 | -123.6645 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.7997 | 39.0481 | 407.9101 | [7 empty] | -8.1164 | -122.898 | 0.8842 | 2.9273e+18 | 0.2034 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 34.1391 | 10.484 | 19.706 | 2244.3827 | 8.9785 | [6 empty] | 8.4067 | 5.8966 | 0.984 | [5 empty] | 15.1632 | 5.1699 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.237 | 5.806 | 1.3898 | [7 empty] | 14.2736 | 4.3325 | 1.2216 | 2244.3827 | 1.0487 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.8376 | -2.3389 | 15.382 | 2587.8992 | 9.0107 | [6 empty] | 8.7794 | 6.0545 | 2.8435 | [5 empty] | 14.057 | 1.9202 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.5246 | 5.9531 | 2.9701 | [7 empty] | 13.2087 | 1.6562 | 0.8884 | 2244.3827 | 0.5785 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.3973 | -30.5508 | 22.076 | 38414.2697 | 10.2277 | [6 empty] | 10.6663 | 6.8542 | 12.2576 | [5 empty] | 10.1354 | -10.5118 | 9556.4823 | [5 empty] | 10.6616 | 6.9097 | 12.1123 | [7 empty] | 10.0871 | -10.2769 | 0.2398 | 9249.3639 | 0.25 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.6982 | -60.5295 | 33.0501 | 2.9273e+18 | 10.2779 | [6 empty] | 14.891 | 8.6447 | 33.336 | [5 empty] | 5.6112 | -27.7331 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.6729 | 8.6347 | 33.5202 | [7 empty] | 4.9955 | -27.8078 | 0.6202 | 2.9273e+18 | 0.4533 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.4051 | -86.2383 | 39.9916 | 4.391e+18 | 10.0181 | [6 empty] | 22.1063 | 11.7026 | 69.3345 | [5 empty] | 1.7903 | -46.2792 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.9564 | 11.6954 | 68.5591 | [7 empty] | 1.7713 | -45.9556 | 0.3242 | 4.391e+18 | 0.1345 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8474 | -109.1485 | 43.7184 | 2.9273e+18 | 9.7631 | [6 empty] | 32.8789 | 16.2682 | 123.0817 | [5 empty] | -1.4025 | -65.4336 | 4.391e+18 | [5 empty] | 33.0947 | 16.4884 | 121.7747 | [7 empty] | -1.045 | -65.1622 | 0.4488 | 2.9273e+18 | 0.249 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.4382 | -131.2675 | 46.3154 | 2.9273e+18 | 9.6206 | [6 empty] | 47.7205 | 22.5582 | 197.1296 | [5 empty] | -4.2001 | -84.9527 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.8282 | 22.6968 | 194.8816 | [7 empty] | -3.8019 | -84.5601 | 0.5592 | 2.9273e+18 | 0.2201 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.2244 | -151.7789 | 47.148 | 2.9273e+18 | 9.3611 | [6 empty] | 67.1025 | 30.7725 | 293.8306 | [5 empty] | -6.7451 | -104.6333 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.2698 | 30.9809 | 290.3886 | [7 empty] | -6.2541 | -104.1703 | 0.6749 | 2.9273e+18 | 0.2382 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.768 | -171.4327 | 47.2621 | 2.9273e+18 | 9.0851 | [6 empty] | 91.2548 | 41.0085 | 414.3322 | [5 empty] | -9.0988 | -124.1753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 90.8894 | 41.1709 | 408.0853 | [7 empty] | -8.7592 | -123.4261 | 0.8226 | 2.9273e+18 | 0.1968 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0883 | 25.306 | 10.3405 | 1914.289 | 8.9116 | [6 empty] | 13.4886 | 15.3602 | 2.2646 | [5 empty] | 1.469 | 15.2867 | 1912.2589 | [5 empty] | 13.5585 | 15.25 | 2.3654 | [7 empty] | 1.9975 | 14.9433 | 0.6303 | 1914.791 | 0.546 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.3207 | 14.8475 | 4.2781 | 3545.8781 | 7.8524 | [6 empty] | 13.8613 | 15.5182 | 4.1241 | [5 empty] | 1.1969 | 12.4126 | 3094.5828 | [5 empty] | 13.9715 | 15.4388 | 4.0659 | [7 empty] | 1.8598 | 12.3379 | 0.6671 | 3058.6175 | 0.6904 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.4197 | -49.0356 | 29.1033 | 2.9273e+18 | 11.6258 | [6 empty] | 19.973 | 18.1084 | 34.6166 | [5 empty] | -1.8987 | -20.2856 | 18225.408 | [5 empty] | 19.679 | 17.8879 | 33.7575 | [7 empty] | -1.836 | -19.7559 | 0.5333 | 17312.5565 | 0.2618 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.7437 | -81.0618 | 38.7351 | 4.391e+18 | 10.9226 | [6 empty] | 27.1882 | 21.1663 | 70.6151 | [5 empty] | -4.012 | -42.6168 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.9375 | 21.0835 | 67.8226 | [7 empty] | -3.5094 | -41.1172 | 1.5816 | 2.9273e+18 | 0.5785 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.5595 | -108.2288 | 44.0776 | 2.9273e+18 | 10.5728 | [6 empty] | 37.9609 | 25.7318 | 124.3623 | [5 empty] | -6.0708 | -64.3803 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.9459 | 25.64 | 122.6496 | [7 empty] | -5.5719 | -63.8141 | 0.7547 | 2.9273e+18 | 0.3429 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.4662 | -132.8166 | 47.7927 | 2.9273e+18 | 10.4326 | [6 empty] | 52.8025 | 32.0219 | 198.4102 | [5 empty] | -8.0424 | -85.2291 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.0573 | 32.1163 | 195.8037 | [7 empty] | -7.3455 | -84.5694 | 0.9597 | 2.9273e+18 | 0.4002 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -14.0918 | -154.5157 | 49.2443 | 4.391e+18 | 10.1991 | [6 empty] | 72.1844 | 40.2362 | 295.1112 | [5 empty] | -9.9537 | -105.4455 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.3688 | 40.3773 | 290.2315 | [7 empty] | -9.1673 | -104.5307 | 1.2064 | 2.9273e+18 | 0.3938 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.8652 | -174.6514 | 49.6925 | 2.9273e+18 | 10.0163 | [6 empty] | 96.3368 | 50.4722 | 415.6128 | [5 empty] | -11.8137 | -125.1243 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.1894 | 50.7558 | 410.1936 | [7 empty] | -11.4834 | -124.319 | 0.8704 | 2.9273e+18 | 0.1994 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.3232 | 41.0334 | 23.665 | 3367.0103 | 10.7705 | [6 empty] | 24.8672 | 36.5493 | 5.1319 | [5 empty] | -15.732 | 27.7586 | 3225.9874 | [5 empty] | 24.4003 | 36.0109 | 4.9509 | [7 empty] | -15.8361 | 27.7054 | 0.1168 | 3224.1508 | 0.1893 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.3632 | 33.3379 | 21.0865 | 3719.309 | 11.0643 | [6 empty] | 25.2399 | 36.7073 | 6.9913 | [5 empty] | -15.7111 | 25.6938 | 3344.4453 | [5 empty] | 25.1144 | 36.3582 | 6.8354 | [7 empty] | -15.3142 | 25.6251 | 0.4027 | 3331.1493 | 0.2402 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -33.206 | 9.8622 | 18.6092 | 5289.4703 | 12.9215 | [6 empty] | 27.1268 | 37.507 | 16.4055 | [5 empty] | -15.6221 | 15.954 | 4025.606 | [5 empty] | 27.1668 | 37.4642 | 16.3169 | [7 empty] | -15.4218 | 15.9903 | 0.2036 | 4014.8727 | 0.1295 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.4566 | -25.4258 | 28.0381 | 13167.1727 | 14.464 | [6 empty] | 31.3515 | 39.2975 | 37.4838 | [5 empty] | -15.5057 | -2.3671 | 6196.8887 | [5 empty] | 31.2827 | 39.387 | 37.2563 | [7 empty] | -15.7323 | -2.0811 | 0.365 | 6160.8406 | 0.3234 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.5405 | -61.7314 | 38.2604 | 4.391e+18 | 11.9921 | [6 empty] | 38.5668 | 42.3554 | 73.4823 | [5 empty] | -15.4787 | -26.1488 | 16192.5959 | [5 empty] | 38.2729 | 42.1847 | 71.9909 | [7 empty] | -15.4055 | -25.342 | 0.81 | 15336.6014 | 0.3092 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.9397 | -94.4393 | 44.6218 | 4.391e+18 | 11.8362 | [6 empty] | 49.3394 | 46.921 | 127.2295 | [5 empty] | -15.6518 | -51.5427 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.8098 | 47.1413 | 127.4002 | [7 empty] | -15.2437 | -51.5095 | 0.4094 | 4.391e+18 | 0.3006 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -27.1407 | -124.1484 | 49.1544 | 4.391e+18 | 11.7791 | [6 empty] | 64.181 | 53.211 | 201.2775 | [5 empty] | -16.0742 | -76.256 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.3619 | 53.2592 | 201.9176 | [7 empty] | -16.0075 | -76.4463 | 0.2016 | 4.391e+18 | 0.0617 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.7246 | -149.5743 | 50.9793 | 4.391e+18 | 11.6295 | [6 empty] | 83.5629 | 61.4253 | 297.9785 | [5 empty] | -16.7399 | -99.5823 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.1998 | 62.0552 | 293.1894 | [7 empty] | -15.9354 | -98.2073 | 1.5931 | 4.391e+18 | 0.4653 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -27.086 | -172.1082 | 51.5487 | 4.391e+18 | 11.6534 | [6 empty] | 107.7153 | 71.6613 | 418.48 | [5 empty] | -17.6076 | -121.4384 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.327 | 71.9422 | 409.6319 | [7 empty] | -17.0849 | -119.7345 | 1.7823 | 4.391e+18 | 0.2978 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -64.3391 | 55.7986 | 36.5988 | 3582.9095 | 12.6681 | [6 empty] | 44.2999 | 72.7371 | 10.0287 | [5 empty] | -31.2222 | 40.2186 | 3364.6225 | [5 empty] | 43.737 | 72.1932 | 9.9968 | [7 empty] | -31.5438 | 40.107 | 0.3404 | 3372.5955 | 0.2121 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -64.1015 | 50.0389 | 34.836 | 3782.8081 | 13.1563 | [6 empty] | 44.6726 | 72.895 | 11.8881 | [5 empty] | -31.1481 | 38.7422 | 3423.8025 | [5 empty] | 44.7025 | 72.6815 | 11.9377 | [7 empty] | -30.8353 | 38.582 | 0.3515 | 3422.4642 | 0.1202 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -61.2958 | 31.2899 | 30.5055 | 4571.9875 | 14.2945 | [6 empty] | 46.5595 | 73.6947 | 21.3023 | [5 empty] | -30.7914 | 31.5409 | 3744.0222 | [5 empty] | 46.5426 | 73.4906 | 20.7525 | [7 empty] | -30.4543 | 31.8374 | 0.4489 | 3720.6374 | 0.2872 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.851 | 0.2061 | 32.3878 | 7009.8586 | 16.7365 | [6 empty] | 50.7843 | 75.4852 | 42.3807 | [5 empty] | -30.0912 | 16.8904 | 4606.6159 | [5 empty] | 50.6056 | 75.4168 | 42.2454 | [7 empty] | -30.2763 | 16.9766 | 0.2042 | 4605.7236 | 0.0857 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.7149 | -35.5942 | 39.7407 | 17935.6449 | 16.1614 | [6 empty] | 57.9995 | 78.5431 | 78.3791 | [5 empty] | -29.1459 | -4.3582 | 6697.2857 | [5 empty] | 57.287 | 78.2386 | 78.0015 | [7 empty] | -29.804 | -4.219 | 0.6727 | 6714.917 | 0.3707 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.724 | -70.8414 | 46.4129 | 4.391e+18 | 13.8501 | [6 empty] | 68.7722 | 83.1087 | 132.1263 | [5 empty] | -28.1492 | -29.7478 | 13513.7136 | [5 empty] | 68.6087 | 83.1659 | 129.9006 | [7 empty] | -28.0531 | -28.6908 | 1.0614 | 12906.0234 | 0.4061 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.4789 | -104.6285 | 51.6661 | 4.391e+18 | 12.8483 | [6 empty] | 83.6137 | 89.3987 | 206.1743 | [5 empty] | -27.2915 | -56.6574 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.7577 | 89.7157 | 205.1964 | [7 empty] | -27.2602 | -56.136 | 0.5224 | 4.391e+18 | 0.1049 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.9365 | -134.2294 | 53.8049 | 4.391e+18 | 12.3896 | [6 empty] | 102.9957 | 97.613 | 302.8753 | [5 empty] | -26.695 | -83.2617 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.7106 | 97.8768 | 298.3818 | [7 empty] | -26.6023 | -81.877 | 1.3878 | 4.391e+18 | 0.1514 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.5536 | -160.2369 | 54.2082 | 4.391e+18 | 11.9867 | [6 empty] | 127.148 | 107.8491 | 423.3769 | [5 empty] | -26.4072 | -108.4892 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.5579 | 108.8236 | 420.0999 | [7 empty] | -26.3462 | -107.3788 | 1.112 | 4.391e+18 | 0.2393 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.679 | 69.7184 | 47.8037 | 3685.8575 | 12.6655 | [6 empty] | 73.3138 | 126.7668 | 17.3398 | [5 empty] | -45.143 | 52.3478 | 3422.7378 | [5 empty] | 73.0843 | 125.7646 | 16.7458 | [7 empty] | -44.4506 | 52.368 | 0.6927 | 3407.7118 | 0.3412 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -89.3362 | 65.2231 | 46.4198 | 3811.8994 | 13.08 | [6 empty] | 73.6865 | 126.9248 | 19.1993 | [5 empty] | -45.0685 | 51.2529 | 3456.6713 | [5 empty] | 73.9988 | 126.1918 | 18.7057 | [7 empty] | -43.9154 | 51.2043 | 1.1541 | 3437.01 | 0.4289 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -86.634 | 50.1616 | 42.1556 | 4280.1696 | 13.9867 | [6 empty] | 75.5734 | 127.7245 | 28.6135 | [5 empty] | -44.7016 | 45.8291 | 3635.2255 | [5 empty] | 75.2377 | 126.7639 | 28.2721 | [7 empty] | -44.2326 | 45.7072 | 0.4846 | 3628.6481 | 0.2182 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.8702 | 23.6717 | 40.3731 | 5509.6533 | 15.7011 | [6 empty] | 79.7981 | 129.515 | 49.6918 | [5 empty] | -43.938 | 34.3617 | 4080.3825 | [5 empty] | 79.3561 | 128.7088 | 48.7223 | [7 empty] | -43.6558 | 34.6073 | 0.3741 | 4062.1824 | 0.2358 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -78.0216 | -9.0489 | 43.6151 | 8476.1833 | 17.3992 | [6 empty] | 87.0134 | 132.5729 | 85.6903 | [5 empty] | -42.7951 | 16.6682 | 5009.1842 | [5 empty] | 86.5587 | 132.1028 | 85.1587 | [7 empty] | -42.8712 | 16.7728 | 0.1294 | 5004.3525 | 0.0988 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.8615 | -43.7099 | 48.9977 | 20668.0363 | 15.4827 | [6 empty] | 97.786 | 137.1384 | 139.4375 | [5 empty] | -41.3934 | -6.1528 | 6930.8064 | [5 empty] | 97.4269 | 137.1809 | 138.2427 | [7 empty] | -41.6622 | -5.5987 | 0.6158 | 6877.4126 | 0.3465 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -68.087 | -79.0386 | 54.5869 | 4.391e+18 | 13.1194 | [6 empty] | 112.6276 | 143.4285 | 213.4854 | [5 empty] | -39.9074 | -32.2877 | 11900.6971 | [5 empty] | 113.1779 | 143.9489 | 213.5528 | [7 empty] | -39.7472 | -32.1143 | 0.2361 | 11797.1945 | 0.1044 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.9206 | -111.3583 | 57.4025 | 4.391e+18 | 11.5125 | [6 empty] | 132.0095 | 151.6428 | 310.1864 | [5 empty] | -38.506 | -59.8884 | 70813.6795 | [5 empty] | 132.0499 | 151.7611 | 304.2618 | [7 empty] | -37.9069 | -58.1791 | 1.8113 | 48912.1727 | 0.2974 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.8881 | -140.5026 | 58.1711 | 4.391e+18 | 11.2793 | [6 empty] | 156.1619 | 161.8788 | 430.688 | [5 empty] | -37.3217 | -87.3189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.4052 | 162.3236 | 424.7614 | [7 empty] | -36.8165 | -85.7919 | 1.6084 | 4.391e+18 | 0.2144 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -112.5125 | 82.9144 | 57.6285 | 3742.0439 | 12.2763 | [6 empty] | 113.2864 | 201.204 | 27.4125 | [5 empty] | -58.0214 | 64.1588 | 3451.4009 | [5 empty] | 114.1776 | 201.3268 | 26.9135 | [7 empty] | -57.1378 | 64.2833 | 0.8923 | 3436.6497 | 0.3199 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -112.0991 | 79.2667 | 56.4435 | 3827.5131 | 12.614 | [6 empty] | 113.6591 | 201.362 | 29.2719 | [5 empty] | -57.9563 | 63.316 | 3472.7807 | [5 empty] | 113.6244 | 201.0581 | 29.5694 | [7 empty] | -57.8187 | 63.1035 | 0.2532 | 3475.9597 | 0.0921 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -109.6383 | 66.9241 | 52.59 | 4135.3308 | 13.405 | [6 empty] | 115.546 | 202.1616 | 38.6861 | [5 empty] | -57.6325 | 59.1077 | 3583.6955 | [5 empty] | 115.5752 | 202.43 | 39.19 | [7 empty] | -57.8395 | 58.9606 | 0.2539 | 3591.1463 | 0.1287 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -106.0585 | 44.5589 | 49.422 | 4874.9131 | 14.8109 | [6 empty] | 119.7708 | 203.9521 | 59.7644 | [5 empty] | -56.9398 | 50.0268 | 3849.421 | [5 empty] | 120.9093 | 204.5117 | 59.1362 | [7 empty] | -56.1224 | 50.3017 | 0.8624 | 3829.2362 | 0.3261 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -101.1982 | 15.4958 | 49.5706 | 6359.1116 | 16.4369 | [6 empty] | 126.986 | 207.0101 | 95.7629 | [5 empty] | -55.8516 | 35.519 | 4365.2392 | [5 empty] | 127.9002 | 207.5327 | 94.8452 | [7 empty] | -55.2271 | 35.9297 | 0.7475 | 4338.1285 | 0.3088 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.7262 | -16.9457 | 52.7751 | 9607.7533 | 17.2471 | [6 empty] | 137.7586 | 211.5756 | 149.5101 | [5 empty] | -54.4197 | 15.9022 | 5304.5421 | [5 empty] | 139.1402 | 213.1443 | 146.3335 | [7 empty] | -53.8301 | 17.4126 | 1.6214 | 5203.6628 | 0.7804 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -90.2123 | -51.6749 | 57.6715 | 22924.4174 | 14.9533 | [6 empty] | 152.6002 | 217.8657 | 223.558 | [5 empty] | -52.7568 | -7.8219 | 7051.5562 | [5 empty] | 153.0069 | 218.8788 | 223.3075 | [7 empty] | -52.9842 | -7.4074 | 0.4728 | 7013.8125 | 0.253 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -85.0652 | -84.8929 | 60.9901 | 2.1955e+18 | 12.3532 | [6 empty] | 171.9822 | 226.08 | 320.2591 | [5 empty] | -51.0046 | -34.2998 | 10906.288 | [5 empty] | 171.9288 | 226.9493 | 316.3075 | [7 empty] | -51.1614 | -32.9072 | 1.4014 | 10579.4378 | 0.5399 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.7576 | -116.0054 | 62.5315 | 4.391e+18 | 10.7568 | [6 empty] | 196.1345 | 236.316 | 440.7606 | [5 empty] | -49.3126 | -61.9554 | 27084.1834 | [5 empty] | 196.3958 | 237.5159 | 436.0892 | [7 empty] | -49.3453 | -60.4618 | 1.494 | 24554.2017 | 0.3914 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -133.2608 | 95.3586 | 66.0525 | 3774.669 | 11.989 | [6 empty] | 165.4876 | 298.4134 | 40.5666 | [5 empty] | -70.2018 | 75.6992 | 3467.2295 | [5 empty] | 164.3962 | 297.6856 | 40.3429 | [7 empty] | -70.6805 | 75.7508 | 0.4816 | 3470.6432 | 0.1215 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -132.8095 | 92.294 | 64.9977 | 3836.2663 | 12.2641 | [6 empty] | 165.8603 | 298.5713 | 42.426 | [5 empty] | -70.1466 | 75.0297 | 3481.646 | [5 empty] | 165.1559 | 298.0531 | 42.8925 | [7 empty] | -70.4822 | 74.835 | 0.3881 | 3489.1989 | 0.1643 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -130.6233 | 81.9719 | 61.6198 | 4053.7752 | 12.9707 | [6 empty] | 167.7472 | 299.371 | 51.8402 | [5 empty] | -69.8704 | 71.6722 | 3555.8475 | [5 empty] | 168.0471 | 299.1858 | 51.2271 | [7 empty] | -69.4779 | 71.8104 | 0.4161 | 3547.8677 | 0.1553 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -127.3385 | 62.844 | 58.0871 | 4551.4949 | 14.2144 | [6 empty] | 171.972 | 301.1615 | 72.9185 | [5 empty] | -69.2706 | 64.3419 | 3729.7119 | [5 empty] | 171.7815 | 301.1902 | 72.6526 | [7 empty] | -69.4131 | 64.4602 | 0.1852 | 3728.4547 | 0.0406 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -122.7718 | 37.295 | 56.5211 | 5459.6646 | 15.5986 | [6 empty] | 179.1872 | 304.2194 | 108.917 | [5 empty] | -68.3027 | 52.3868 | 4053.5042 | [5 empty] | 178.8709 | 304.319 | 110.5601 | [7 empty] | -68.7346 | 51.9165 | 0.6385 | 4073.7236 | 0.2542 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -117.3809 | 7.6626 | 57.6957 | 7103.2266 | 16.9321 | [6 empty] | 189.9599 | 308.785 | 162.6642 | [5 empty] | -66.9774 | 35.7391 | 4607.1067 | [5 empty] | 191.9166 | 309.7833 | 160.5153 | [7 empty] | -65.8567 | 36.4529 | 1.3287 | 4562.6264 | 0.4864 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -111.69 | -25.2834 | 61.3045 | 10723.204 | 17.2378 | [6 empty] | 204.8014 | 315.075 | 236.7121 | [5 empty] | -65.3557 | 14.8587 | 5530.5561 | [5 empty] | 206.1157 | 316.266 | 235.7451 | [7 empty] | -64.931 | 15.3402 | 0.6421 | 5495.437 | 0.2692 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -106.0943 | -57.9799 | 64.58 | 23318.388 | 14.428 | [6 empty] | 224.1834 | 323.2893 | 333.4132 | [5 empty] | -63.5349 | -9.4076 | 7119.8342 | [5 empty] | 224.6221 | 323.6095 | 331.3076 | [7 empty] | -63.2344 | -8.8333 | 0.6481 | 7060.6767 | 0.2424 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.9614 | -89.7794 | 66.7733 | 1.0978e+18 | 11.7955 | [6 empty] | 248.3357 | 333.5254 | 453.9147 | [5 empty] | -61.6429 | -35.8097 | 10211.9745 | [5 empty] | 248.0638 | 333.685 | 448.3429 | [7 empty] | -61.4796 | -34.5386 | 1.2816 | 9980.4332 | 0.4057 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -152.6285 | 107.3734 | 73.7213 | 3794.0224 | 11.8388 | [6 empty] | 230.5369 | 419.5484 | 56.9582 | [5 empty] | -81.8003 | 86.9234 | 3476.6653 | [5 empty] | 231.5815 | 420.4419 | 56.752 | [7 empty] | -81.4803 | 87.0376 | 0.3398 | 3472.0377 | 0.1177 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -152.1383 | 104.744 | 72.7417 | 3839.9318 | 12.0595 | [6 empty] | 230.9096 | 419.7063 | 58.8176 | [5 empty] | -81.7535 | 86.3771 | 3486.9202 | [5 empty] | 231.5473 | 420.4052 | 58.8745 | [7 empty] | -81.6372 | 86.4211 | 0.1244 | 3485.483 | 0.0514 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -150.2137 | 95.9979 | 69.7997 | 4000.4187 | 12.6806 | [6 empty] | 232.7965 | 420.506 | 68.2318 | [5 empty] | -81.5185 | 83.6297 | 3539.4527 | [5 empty] | 233.6226 | 421.1642 | 67.9268 | [7 empty] | -81.2368 | 83.755 | 0.3083 | 3534.6435 | 0.1086 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -147.2564 | 79.5516 | 66.2818 | 4355.7093 | 13.7811 | [6 empty] | 237.0212 | 422.2965 | 89.3101 | [5 empty] | -81.0037 | 77.5887 | 3660.9244 | [5 empty] | 237.781 | 422.6241 | 88.4524 | [7 empty] | -80.5903 | 77.8181 | 0.4728 | 3651.9508 | 0.1657 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -143.0887 | 57.1011 | 63.8007 | 4969.0363 | 14.9887 | [6 empty] | 244.2365 | 425.3544 | 125.3086 | [5 empty] | -80.1593 | 67.6093 | 3881.5206 | [5 empty] | 245.4489 | 426.4117 | 124.0012 | [7 empty] | -79.742 | 68.0575 | 0.6124 | 3866.8049 | 0.23 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -137.9908 | 30.3484 | 63.3762 | 5979.8764 | 16.2059 | [6 empty] | 255.0091 | 429.92 | 179.0558 | [5 empty] | -78.9746 | 53.4487 | 4244.4825 | [5 empty] | 258.3143 | 432.5992 | 177.3659 | [7 empty] | -77.924 | 54.1499 | 1.2631 | 4212.8304 | 0.4422 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -132.4423 | -0.2566 | 65.4368 | 7801.2853 | 17.3935 | [6 empty] | 269.8507 | 436.21 | 253.1038 | [5 empty] | -77.4771 | 35.2512 | 4817.7568 | [5 empty] | 271.2552 | 437.292 | 252.6055 | [7 empty] | -77.0435 | 35.4958 | 0.4978 | 4802.6893 | 0.1705 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -126.707 | -31.6418 | 68.0884 | 11409.224 | 16.8833 | [6 empty] | 289.2326 | 444.4243 | 349.8048 | [5 empty] | -75.7267 | 13.4917 | 5716.6963 | [5 empty] | 290.7407 | 445.4904 | 346.1512 | [7 empty] | -75.0531 | 14.4309 | 1.1558 | 5657.1767 | 0.439 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -121.0987 | -63.1974 | 70.4831 | 22722.3034 | 14.0018 | [6 empty] | 313.385 | 454.6604 | 470.3063 | [5 empty] | -73.8208 | -10.9224 | 7161.1482 | [5 empty] | 314.7707 | 456.2634 | 462.6103 | [7 empty] | -73.2025 | -9.0942 | 1.93 | 7005.3596 | 0.7261 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 81.6805 | -1.8212 | 39.336 | 2244.3827 | 10.2019 | [6 empty] | 20.6602 | 10.7585 | 3.0008 | [5 empty] | 42.716 | 3.5725 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.3328 | 10.5613 | 2.8582 | [7 empty] | 42.4669 | 3.6346 | 0.2567 | 2244.3827 | 0.1615 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.7404 | -28.0115 | 34.2139 | 5763.58 | 10.9343 | [6 empty] | 22.5471 | 11.5582 | 12.415 | [5 empty] | 35.6788 | -8.4376 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.9381 | 11.2867 | 12.3649 | [7 empty] | 34.6149 | -8.5512 | 1.0699 | 2244.3828 | 0.3301 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 43.1244 | -59.4377 | 36.8401 | 6.4036e+17 | 11.0139 | [6 empty] | 26.7719 | 13.3487 | 33.4933 | [5 empty] | 26.0391 | -26.799 | 18716.7683 | [5 empty] | 25.8881 | 12.8763 | 33.5979 | [7 empty] | 24.7395 | -27.1516 | 1.3465 | 23431.1134 | 0.5196 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.4337 | -87.06 | 41.7958 | 2.9273e+18 | 10.7702 | [6 empty] | 33.9871 | 16.4066 | 69.4918 | [5 empty] | 17.3808 | -46.7522 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.2447 | 16.4739 | 68.3074 | [7 empty] | 18.2882 | -46.1966 | 1.0639 | 2.9273e+18 | 0.3959 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.7186 | -110.9957 | 45.1012 | 2.9273e+18 | 10.4803 | [6 empty] | 44.7598 | 20.9722 | 123.239 | [5 empty] | 10.5885 | -66.6333 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.5041 | 20.8442 | 121.3331 | [7 empty] | 10.9192 | -66.0421 | 0.6773 | 2.9273e+18 | 0.203 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.1794 | -133.4812 | 47.5221 | 2.9273e+18 | 10.2594 | [6 empty] | 59.6014 | 27.2622 | 197.287 | [5 empty] | 5.2725 | -86.3277 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.3182 | 27.077 | 195.1902 | [7 empty] | 5.5622 | -85.8521 | 0.5569 | 2.9273e+18 | 0.167 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7826 | -154.1119 | 48.4307 | 4.391e+18 | 9.9912 | [6 empty] | 78.9833 | 35.4765 | 293.988 | [5 empty] | 0.9466 | -105.9233 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 78.2952 | 35.1342 | 288.4893 | [7 empty] | 1.4566 | -104.9554 | 1.094 | 2.9273e+18 | 0.2746 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.4047 | -173.6098 | 48.4882 | 4.391e+18 | 9.6947 | [6 empty] | 103.1357 | 45.7126 | 414.4895 | [5 empty] | -2.6975 | -125.2955 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.6363 | 45.4989 | 407.0511 | [7 empty] | -1.975 | -124.2779 | 1.248 | 4.391e+18 | 0.3043 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 76.4712 | 13.0833 | 36.2849 | 2244.3827 | 9.4706 | [6 empty] | 21.2913 | 12.4698 | 1.3943 | [5 empty] | 40.4851 | 8.4372 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.9584 | 12.3096 | 1.6432 | [7 empty] | 39.608 | 7.9758 | 0.9911 | 2244.3827 | 0.5732 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 70.366 | 3.1986 | 31.4168 | 2244.3827 | 9.8568 | [6 empty] | 21.664 | 12.6278 | 3.2538 | [5 empty] | 39.0442 | 5.6399 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.8569 | 12.7384 | 2.9776 | [7 empty] | 39.6263 | 6.1252 | 0.7578 | 2244.3827 | 0.6555 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.5476 | -22.9513 | 28.7626 | 5154.287 | 10.985 | [6 empty] | 23.5509 | 13.4275 | 12.6679 | [5 empty] | 33.0649 | -6.3425 | 1951.8633 | [5 empty] | 23.234 | 13.3452 | 12.1763 | [7 empty] | 32.7774 | -5.7649 | 0.6452 | 2133.6033 | 0.4399 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 39.0509 | -55.8355 | 33.9713 | 1.3722e+17 | 11.2331 | [6 empty] | 27.7757 | 15.218 | 33.7463 | [5 empty] | 24.446 | -25.164 | 13678.4271 | [5 empty] | 27.7297 | 15.2818 | 33.5098 | [7 empty] | 24.3436 | -24.8949 | 0.2879 | 13304.5049 | 0.1503 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.7723 | -85.2564 | 40.5367 | 2.9273e+18 | 11.0377 | [6 empty] | 34.9909 | 18.2759 | 69.7448 | [5 empty] | 16.3298 | -45.8349 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 35.3319 | 18.5439 | 67.3867 | [7 empty] | 17.571 | -44.5131 | 1.8132 | 2.9273e+18 | 0.683 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.6903 | -110.4468 | 44.7109 | 4.391e+18 | 10.759 | [6 empty] | 45.7636 | 22.8414 | 123.492 | [5 empty] | 9.7851 | -66.2723 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 45.2206 | 22.7157 | 122.2765 | [7 empty] | 9.4695 | -65.8597 | 0.5195 | 2.9273e+18 | 0.1836 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.4777 | -133.7322 | 47.7031 | 4.391e+18 | 10.5489 | [6 empty] | 60.6051 | 29.1315 | 197.5399 | [5 empty] | 4.6052 | -86.2786 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.5797 | 29.1724 | 195.4913 | [7 empty] | 4.9732 | -85.7951 | 0.6076 | 2.9273e+18 | 0.1779 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.3042 | -154.7827 | 48.9241 | 2.9273e+18 | 10.2971 | [6 empty] | 79.9871 | 37.3458 | 294.2409 | [5 empty] | 0.3755 | -106.0167 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 79.1303 | 37.2313 | 289.8528 | [7 empty] | 0.3432 | -105.2097 | 0.8076 | 4.391e+18 | 0.1817 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0535 | -174.4996 | 49.1673 | 2.9273e+18 | 10.0299 | [6 empty] | 104.1394 | 47.5818 | 414.7425 | [5 empty] | -3.1922 | -125.4396 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 103.5074 | 47.5346 | 408.6887 | [7 empty] | -2.8817 | -124.5855 | 0.9088 | 2.9273e+18 | 0.1723 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.3897 | 25.1682 | 18.4088 | 2244.3827 | 9.7608 | [6 empty] | 26.3733 | 21.9335 | 2.6749 | [5 empty] | 24.1952 | 16.4148 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.2508 | 21.6268 | 2.6041 | [7 empty] | 24.7809 | 16.2188 | 0.6176 | 2244.3827 | 0.4171 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.382 | 16.7783 | 14.112 | 2244.3827 | 9.1907 | [6 empty] | 26.746 | 22.0914 | 4.5344 | [5 empty] | 23.5489 | 13.9865 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.4082 | 21.6975 | 4.4504 | [7 empty] | 23.7318 | 13.7884 | 0.2696 | 2244.3827 | 0.2854 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.557 | -7.816 | 15.329 | 4442.3474 | 12.3379 | [6 empty] | 28.6329 | 22.8911 | 13.9485 | [5 empty] | 20.6476 | 2.9526 | 3288.088 | [5 empty] | 28.2457 | 22.5831 | 13.3351 | [7 empty] | 20.7491 | 3.4045 | 0.4632 | 3210.4245 | 0.4783 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.9478 | -42.4792 | 26.9508 | 16134.9686 | 12.6934 | [6 empty] | 32.8576 | 24.6816 | 35.0269 | [5 empty] | 15.7622 | -16.2478 | 7324.77 | [5 empty] | 32.424 | 24.4534 | 33.7201 | [7 empty] | 15.857 | -15.3126 | 0.94 | 7048.2975 | 0.5006 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.6075 | -75.9937 | 37.0767 | 2.9273e+18 | 12.2057 | [6 empty] | 40.0729 | 27.7395 | 71.0253 | [5 empty] | 10.3057 | -39.0644 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 39.8118 | 27.5286 | 70.408 | [7 empty] | 10.3754 | -38.8685 | 0.2079 | 34304762786617360 | 0.1067 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.3541 | -105.0472 | 43.0853 | 2.9273e+18 | 11.6889 | [6 empty] | 50.8455 | 32.3051 | 124.7726 | [5 empty] | 5.3035 | -62.0108 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.9455 | 31.7583 | 122.3258 | [7 empty] | 5.2873 | -61.3238 | 0.6871 | 2.9273e+18 | 0.2307 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.9135 | -131.333 | 47.3944 | 2.9273e+18 | 11.4243 | [6 empty] | 65.6871 | 38.5951 | 198.8205 | [5 empty] | 1.0341 | -83.9468 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.7407 | 38.68 | 197.0366 | [7 empty] | 1.3831 | -83.4234 | 0.6291 | 2.9273e+18 | 0.1879 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.1148 | -154.2576 | 49.3533 | 2.9273e+18 | 11.1732 | [6 empty] | 85.0691 | 46.8094 | 295.5215 | [5 empty] | -2.5937 | -104.9066 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.6612 | 46.7283 | 289.5449 | [7 empty] | -1.9633 | -103.6942 | 1.3664 | 4.391e+18 | 0.3208 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6685 | -175.0853 | 50.0649 | 2.9273e+18 | 10.9984 | [6 empty] | 109.2214 | 57.0455 | 416.0231 | [5 empty] | -5.7224 | -125.0205 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 108.9428 | 56.9689 | 411.8383 | [7 empty] | -5.3537 | -124.374 | 0.7442 | 2.9273e+18 | 0.1643 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2071 | 39.8503 | 12.2631 | 1945.4479 | 10.3616 | [6 empty] | 37.7518 | 43.1226 | 5.5422 | [5 empty] | 2.644 | 27.8317 | 1930.3613 | [5 empty] | 38.1462 | 42.9866 | 5.1906 | [7 empty] | 3.9547 | 27.9529 | 1.3163 | 1953.567 | 0.7942 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.1061 | 33.2602 | 8.1217 | 3008.5904 | 9.6402 | [6 empty] | 38.1245 | 43.2806 | 7.4016 | [5 empty] | 2.4677 | 25.967 | 1890.9208 | [5 empty] | 38.287 | 43.0942 | 7.092 | [7 empty] | 3.3164 | 26.0793 | 0.8561 | 1904.1892 | 0.5399 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9655 | 12.2281 | 6.0335 | 4129.0904 | 10.9017 | [6 empty] | 40.0114 | 44.0803 | 16.8158 | [5 empty] | 1.6271 | 17.0754 | 3414.4008 | [5 empty] | 40.0652 | 44.0068 | 16.4798 | [7 empty] | 2.0006 | 17.3048 | 0.4384 | 3385.423 | 0.3373 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7987 | -56.5557 | 33.9589 | 84121.9727 | 14.1093 | [6 empty] | 51.4514 | 48.9287 | 73.8926 | [5 empty] | -2.1678 | -23.0669 | 9780.1243 | [5 empty] | 51.2589 | 48.8781 | 72.7688 | [7 empty] | -2.1155 | -22.4069 | 0.6621 | 9536.7463 | 0.2893 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -10.006 | -89.7068 | 41.6726 | 2.9273e+18 | 13.0674 | [6 empty] | 62.2241 | 53.4942 | 127.6398 | [5 empty] | -4.5618 | -48.3914 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 61.9917 | 53.5469 | 126.479 | [7 empty] | -4.6955 | -47.8045 | 0.6019 | 6.4036e+17 | 0.1518 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.4303 | -120.3571 | 47.135 | 2.9273e+18 | 12.7117 | [6 empty] | 77.0656 | 59.7843 | 201.6877 | [5 empty] | -6.9392 | -73.543 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.3645 | 59.5941 | 203.2589 | [7 empty] | -7.8845 | -74.0968 | 1.0956 | 4.391e+18 | 0.554 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.3399 | -146.8575 | 49.6382 | 4.391e+18 | 12.4932 | [6 empty] | 96.4476 | 67.9986 | 298.3888 | [5 empty] | -9.2022 | -97.4858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.5645 | 68.3599 | 292.4548 | [7 empty] | -8.4754 | -95.8699 | 1.7718 | 2.9273e+18 | 0.4223 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.5005 | -170.2118 | 50.557 | 2.9273e+18 | 12.3968 | [6 empty] | 120.5999 | 78.2346 | 418.8903 | [5 empty] | -11.3224 | -119.9207 | 4.391e+18 | [5 empty] | 120.2333 | 78.4163 | 410.0193 | [7 empty] | -10.6354 | -118.1815 | 1.8699 | 2.9273e+18 | 0.3535 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.3814 | 54.4342 | 23.2397 | 3199.8919 | 11.8058 | [6 empty] | 57.1845 | 79.3103 | 10.439 | [5 empty] | -17.172 | 39.9946 | 3117.2865 | [5 empty] | 56.5465 | 78.2989 | 9.9592 | [7 empty] | -16.8321 | 39.9991 | 0.3399 | 3103.2669 | 0.3328 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.9349 | 49.2883 | 21.5791 | 3370.6013 | 11.9467 | [6 empty] | 57.5572 | 79.4683 | 12.2984 | [5 empty] | -17.1868 | 38.6035 | 3171.0615 | [5 empty] | 56.5229 | 78.3646 | 12.3146 | [7 empty] | -17.5227 | 38.2775 | 0.4681 | 3183.8011 | 0.3676 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.7652 | 31.9783 | 17.5047 | 4006.8382 | 12.857 | [6 empty] | 59.4441 | 80.268 | 21.7126 | [5 empty] | -17.2614 | 31.7956 | 3457.2867 | [5 empty] | 58.8025 | 79.6834 | 21.3641 | [7 empty] | -17.5049 | 31.8736 | 0.2557 | 3456.003 | 0.1746 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.375 | 2.6678 | 22.744 | 5809.9183 | 16.2345 | [6 empty] | 63.6689 | 82.0585 | 42.7909 | [5 empty] | -17.4273 | 17.8356 | 4205.5169 | [5 empty] | 62.6639 | 81.2434 | 43.4518 | [7 empty] | -18.1661 | 17.1449 | 1.0114 | 4266.4553 | 0.6401 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.5603 | -31.9618 | 33.3122 | 11229.5902 | 17.0855 | [6 empty] | 70.8841 | 85.1164 | 78.7894 | [5 empty] | -17.7067 | -2.664 | 5914.0716 | [5 empty] | 70.8706 | 84.8946 | 77.8281 | [7 empty] | -17.2917 | -2.2837 | 0.5629 | 5857.0248 | 0.3078 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.4599 | -66.7051 | 41.7284 | 2.1955e+18 | 13.5344 | [6 empty] | 81.6568 | 89.6819 | 132.5366 | [5 empty] | -18.1143 | -27.5202 | 10473.5608 | [5 empty] | 81.0941 | 89.6866 | 131.7631 | [7 empty] | -18.6914 | -27.0961 | 0.7162 | 10402.1316 | 0.5232 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.9343 | -100.5763 | 48.2052 | 4.391e+18 | 12.9652 | [6 empty] | 96.4983 | 95.972 | 206.5846 | [5 empty] | -18.6572 | -54.2356 | 81434.9409 | [5 empty] | 96.1887 | 96.0212 | 205.6106 | [7 empty] | -18.8895 | -53.8328 | 0.465 | 73349.0904 | 0.1619 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.4611 | -130.7069 | 51.2229 | 4.391e+18 | 12.3661 | [6 empty] | 115.8803 | 104.1863 | 303.2856 | [5 empty] | -19.3352 | -80.9399 | 4.391e+18 | [5 empty] | 114.993 | 103.9194 | 301.9862 | [7 empty] | -19.805 | -80.6538 | 0.5501 | 4.391e+18 | 0.2933 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.7383 | -157.2776 | 52.1449 | 4.391e+18 | 11.8645 | [6 empty] | 140.0327 | 114.4223 | 423.7871 | [5 empty] | -20.1351 | -106.4401 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.1329 | 115.2884 | 419.1355 | [7 empty] | -20.082 | -105.0547 | 1.3863 | 4.391e+18 | 0.2458 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -66.1245 | 68.4541 | 35.7495 | 3433.5258 | 11.287 | [6 empty] | 86.1984 | 133.3401 | 17.7501 | [5 empty] | -34.3518 | 52.0673 | 3276.764 | [5 empty] | 85.3328 | 131.9723 | 17.6833 | [7 empty] | -34.1945 | 51.768 | 0.3381 | 3278.7472 | 0.2498 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -66.2641 | 64.3198 | 34.6059 | 3545.4846 | 11.5547 | [6 empty] | 86.5711 | 133.498 | 19.6096 | [5 empty] | -34.3193 | 51.0118 | 3308.6338 | [5 empty] | 85.8543 | 132.604 | 19.8744 | [7 empty] | -34.4604 | 50.6678 | 0.3718 | 3318.6084 | 0.2582 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -64.4356 | 50.1118 | 30.5846 | 3950.0177 | 12.3548 | [6 empty] | 88.458 | 134.2977 | 29.0237 | [5 empty] | -34.1597 | 45.7772 | 3475.4955 | [5 empty] | 87.5704 | 133.3991 | 28.948 | [7 empty] | -34.4536 | 45.6344 | 0.3268 | 3482.5763 | 0.2086 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.5788 | 24.8979 | 30.3669 | 4983.1912 | 14.4096 | [6 empty] | 92.6828 | 136.0882 | 50.1021 | [5 empty] | -33.8298 | 34.6776 | 3887.0656 | [5 empty] | 93.0311 | 135.9837 | 48.6402 | [7 empty] | -33.089 | 35.3202 | 0.9806 | 3846.4595 | 0.5046 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.9354 | -6.7986 | 35.9997 | 7273.7123 | 17.5007 | [6 empty] | 99.898 | 139.1461 | 86.1006 | [5 empty] | -33.3432 | 17.4672 | 4731.2326 | [5 empty] | 100.0475 | 139.3546 | 84.5167 | [7 empty] | -33.1143 | 18.2639 | 0.829 | 4679.7725 | 0.449 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.8551 | -40.705 | 43.1761 | 13965.022 | 15.9649 | [6 empty] | 110.6707 | 143.7117 | 139.8478 | [5 empty] | -32.7635 | -4.8753 | 6414.8868 | [5 empty] | 110.5203 | 143.8265 | 137.187 | [7 empty] | -32.6491 | -3.74 | 1.1411 | 6298.8714 | 0.655 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -54.2147 | -75.6414 | 50.0983 | 2.1955e+18 | 12.9607 | [6 empty] | 125.5122 | 150.0017 | 213.8957 | [5 empty] | -32.1807 | -30.6488 | 10358.2731 | [5 empty] | 124.9625 | 149.7599 | 214.6985 | [7 empty] | -32.6337 | -30.9733 | 0.5572 | 10490.1313 | 0.1814 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.7369 | -108.0478 | 53.8598 | 4.391e+18 | 11.2282 | [6 empty] | 144.8942 | 158.216 | 310.5967 | [5 empty] | -31.6831 | -58.0605 | 31990.447 | [5 empty] | 144.7607 | 158.1469 | 310.0506 | [7 empty] | -31.6911 | -57.9298 | 0.1309 | 31659.2933 | 0.0275 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -50.1252 | -137.4424 | 55.2654 | 4.391e+18 | 10.9557 | [6 empty] | 169.0465 | 168.4521 | 431.0983 | [5 empty] | -31.3385 | -85.4681 | 4.391e+18 | [5 empty] | 168.3009 | 168.4296 | 425.0396 | [7 empty] | -31.2806 | -84.046 | 1.4233 | 4.391e+18 | 0.1365 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -93.0737 | 81.7783 | 47.0553 | 3565.1823 | 10.9179 | [6 empty] | 126.171 | 207.7773 | 27.8228 | [5 empty] | -49.5515 | 63.8891 | 3357.841 | [5 empty] | 126.9593 | 207.9516 | 27.3126 | [7 empty] | -48.8245 | 64.0452 | 0.7435 | 3344.6008 | 0.2935 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.9675 | 78.3741 | 46.0767 | 3643.0523 | 11.1949 | [6 empty] | 126.5437 | 207.9352 | 29.6822 | [5 empty] | -49.5079 | 63.0663 | 3378.3465 | [5 empty] | 127.3442 | 208.1579 | 29.274 | [7 empty] | -48.8158 | 63.1893 | 0.703 | 3366.3981 | 0.2645 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.9823 | 66.577 | 42.3818 | 3919.6338 | 11.9295 | [6 empty] | 128.4306 | 208.7349 | 39.0964 | [5 empty] | -49.2913 | 58.9561 | 3484.5214 | [5 empty] | 128.2672 | 208.513 | 38.5683 | [7 empty] | -49.2392 | 59.1421 | 0.1932 | 3478.3898 | 0.1118 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -88.6292 | 45.0331 | 40.1192 | 4581.0852 | 13.528 | [6 empty] | 132.6554 | 210.5254 | 60.1747 | [5 empty] | -48.8282 | 50.0761 | 3737.7485 | [5 empty] | 132.7035 | 210.796 | 59.6787 | [7 empty] | -48.9061 | 50.354 | 0.2887 | 3730.7505 | 0.114 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -85.2425 | 16.771 | 41.7585 | 5868.468 | 15.7231 | [6 empty] | 139.8706 | 213.5833 | 96.1732 | [5 empty] | -48.1017 | 35.8587 | 4225.8509 | [5 empty] | 141.1598 | 214.4663 | 95.5902 | [7 empty] | -47.4191 | 36.203 | 0.7645 | 4201.9877 | 0.3198 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -81.1962 | -14.9115 | 46.3758 | 8460.8343 | 17.518 | [6 empty] | 150.6433 | 218.1489 | 149.9204 | [5 empty] | -47.1487 | 16.5763 | 5104.6561 | [5 empty] | 152.6606 | 220.1319 | 146.6069 | [7 empty] | -46.2641 | 18.1777 | 1.8295 | 4999.8316 | 0.9034 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -77.2956 | -49.094 | 52.5615 | 16498.909 | 15.2859 | [6 empty] | 165.4848 | 224.4389 | 223.9683 | [5 empty] | -46.0483 | -6.8291 | 6701.5295 | [5 empty] | 166.6324 | 225.8716 | 223.571 | [7 empty] | -45.9124 | -6.2996 | 0.5467 | 6644.8799 | 0.2978 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -73.4732 | -82.1706 | 56.8217 | 1.0978e+18 | 12.3747 | [6 empty] | 184.8668 | 232.6532 | 320.6694 | [5 empty] | -44.9006 | -33.0552 | 10040.6709 | [5 empty] | 185.4904 | 233.4784 | 316.5936 | [7 empty] | -44.5029 | -31.7215 | 1.3918 | 9744.925 | 0.4307 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -70.3114 | -113.3036 | 59.0312 | 4.391e+18 | 10.4488 | [6 empty] | 209.0191 | 242.8893 | 441.1709 | [5 empty] | -43.8115 | -60.5547 | 21489.3672 | [5 empty] | 210.1195 | 244.6724 | 436.4896 | [7 empty] | -43.5564 | -58.9187 | 1.6558 | 19695.7471 | 0.3577 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.8991 | 94.3637 | 56.7462 | 3644.2652 | 10.7373 | [6 empty] | 178.3722 | 304.9866 | 40.9768 | [5 empty] | -63.3953 | 75.4568 | 3403.4914 | [5 empty] | 178.9477 | 304.7996 | 40.5209 | [7 empty] | -62.7941 | 75.509 | 0.6035 | 3395.3482 | 0.1896 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -116.623 | 91.4576 | 55.8151 | 3701.2302 | 10.9754 | [6 empty] | 178.7449 | 305.1446 | 42.8363 | [5 empty] | -63.352 | 74.7984 | 3417.4965 | [5 empty] | 179.2012 | 304.8887 | 43.06 | [7 empty] | -62.8714 | 74.6122 | 0.5154 | 3415.8001 | 0.1023 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -114.7096 | 81.5029 | 52.5361 | 3901.4786 | 11.6448 | [6 empty] | 180.6318 | 305.9443 | 52.2505 | [5 empty] | -63.1354 | 71.4955 | 3489.5181 | [5 empty] | 181.0619 | 306.2728 | 52.176 | [7 empty] | -62.9644 | 71.5442 | 0.1778 | 3486.822 | 0.0639 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -112.2575 | 62.9978 | 49.6091 | 4359.8233 | 13.0052 | [6 empty] | 184.8566 | 307.7348 | 73.3288 | [5 empty] | -62.6651 | 64.2805 | 3657.9174 | [5 empty] | 185.4455 | 307.8935 | 72.8534 | [7 empty] | -62.2488 | 64.4102 | 0.436 | 3649.8094 | 0.1495 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -108.6843 | 38.0101 | 48.9714 | 5188.2533 | 14.6814 | [6 empty] | 192.0718 | 310.7927 | 109.3273 | [5 empty] | -61.9061 | 52.5013 | 3970.4612 | [5 empty] | 192.5509 | 311.014 | 110.8139 | [7 empty] | -61.7883 | 52.0331 | 0.4828 | 3982.8822 | 0.1687 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -104.308 | 9.0076 | 51.1827 | 6635.1547 | 16.5308 | [6 empty] | 202.8445 | 315.3582 | 163.0745 | [5 empty] | -60.8673 | 36.0738 | 4502.2144 | [5 empty] | 204.2894 | 316.5876 | 159.9858 | [7 empty] | -60.1722 | 37.1682 | 1.2965 | 4451.9871 | 0.5395 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.8162 | -23.3789 | 55.8899 | 9612.387 | 17.5126 | [6 empty] | 217.6861 | 321.6483 | 237.1224 | [5 empty] | -59.5975 | 15.43 | 5382.1569 | [5 empty] | 218.4727 | 322.3716 | 236.0506 | [7 empty] | -59.3159 | 15.8509 | 0.5064 | 5354.9192 | 0.2231 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -95.2184 | -55.8626 | 60.0387 | 18004.6205 | 14.6648 | [6 empty] | 237.068 | 329.8626 | 333.8234 | [5 empty] | -58.1744 | -8.6144 | 6873.7322 | [5 empty] | 236.8963 | 329.5574 | 331.4182 | [7 empty] | -57.9595 | -8.1062 | 0.5517 | 6827.9688 | 0.2253 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -91.0198 | -87.5437 | 62.8953 | 3.2018e+17 | 11.8115 | [6 empty] | 261.2204 | 340.0986 | 454.325 | [5 empty] | -56.7009 | -34.8366 | 9685.833 | [5 empty] | 262.4243 | 341.4267 | 448.6065 | [7 empty] | -56.1304 | -33.299 | 1.64 | 9407.7664 | 0.4637 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -138.4401 | 106.4864 | 65.3024 | 3693.1642 | 10.7028 | [6 empty] | 243.4215 | 426.1216 | 57.3685 | [5 empty] | -76.2044 | 86.7095 | 3431.0365 | [5 empty] | 245.4531 | 426.5486 | 56.6481 | [7 empty] | -75.011 | 86.7957 | 1.1965 | 3418.0042 | 0.3221 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -138.0773 | 103.9775 | 64.4227 | 3736.1209 | 10.9026 | [6 empty] | 243.7942 | 426.2796 | 59.2279 | [5 empty] | -76.1647 | 86.1697 | 3441.079 | [5 empty] | 246.2408 | 426.8221 | 58.9186 | [7 empty] | -74.7824 | 86.1194 | 1.3832 | 3428.8377 | 0.327 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -136.29 | 95.4898 | 61.5137 | 3885.9572 | 11.4904 | [6 empty] | 245.6811 | 427.0793 | 68.6421 | [5 empty] | -75.9651 | 83.455 | 3492.5009 | [5 empty] | 248.3672 | 428.7988 | 68.1248 | [7 empty] | -74.9295 | 83.6514 | 1.054 | 3479.6723 | 0.3132 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.9328 | 79.4955 | 58.4397 | 4219.7562 | 12.6695 | [6 empty] | 249.9059 | 428.8698 | 89.7204 | [5 empty] | -75.5278 | 77.4839 | 3611.2747 | [5 empty] | 252.3796 | 430.1633 | 88.0916 | [7 empty] | -74.3802 | 77.9424 | 1.2358 | 3590.7717 | 0.4093 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -130.4501 | 57.4591 | 56.5588 | 4793.8572 | 14.0481 | [6 empty] | 257.1211 | 431.9277 | 125.7189 | [5 empty] | -74.8106 | 67.6146 | 3826.5779 | [5 empty] | 257.9662 | 432.4533 | 125.3042 | [7 empty] | -74.4722 | 67.7511 | 0.3649 | 3819.9799 | 0.1175 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -126.0992 | 31.2509 | 56.87 | 5720.8807 | 15.5253 | [6 empty] | 267.8938 | 436.4933 | 179.4661 | [5 empty] | -73.8042 | 53.5991 | 4179.9273 | [5 empty] | 270.3541 | 438.3555 | 177.4474 | [7 empty] | -72.9333 | 54.2826 | 1.1071 | 4151.2124 | 0.3955 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -121.4253 | 1.0884 | 59.8282 | 7351.8742 | 17.1828 | [6 empty] | 282.7353 | 442.7833 | 253.5141 | [5 empty] | -72.5323 | 35.5688 | 4736.0031 | [5 empty] | 283.9192 | 443.8686 | 253.7646 | [7 empty] | -72.2896 | 35.652 | 0.2566 | 4729.8057 | 0.0956 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -116.4578 | -30.0609 | 63.2612 | 10415.9218 | 17.1157 | [6 empty] | 302.1173 | 450.9976 | 350.2151 | [5 empty] | -71.0462 | 13.982 | 5602.875 | [5 empty] | 303.3247 | 452.0479 | 347.6142 | [7 empty] | -70.6079 | 14.7021 | 0.8431 | 5560.128 | 0.3393 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -111.6347 | -61.3467 | 66.2559 | 18558.0109 | 14.1499 | [6 empty] | 326.2696 | 461.2336 | 470.7166 | [5 empty] | -69.4294 | -10.2727 | 6981.7063 | [5 empty] | 327.147 | 462.2008 | 462.7033 | [7 empty] | -68.8239 | -8.5122 | 1.8617 | 6839.7081 | 0.7214 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 119.764 | 4.4235 | 49.5116 | 2244.3827 | 10.5617 | [6 empty] | 42.6651 | 21.9846 | 3.7015 | [5 empty] | 70.4027 | 8.2794 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.9272 | 21.5379 | 3.6806 | [7 empty] | 69.891 | 8.0655 | 0.5546 | 2244.3827 | 0.2728 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 103.0134 | -18.6445 | 42.5981 | 2244.3827 | 11.6626 | [6 empty] | 44.552 | 22.7843 | 13.1157 | [5 empty] | 63.8215 | -1.9534 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.0746 | 22.4824 | 12.4549 | [7 empty] | 64.0786 | -1.4698 | 0.5477 | 2244.3827 | 0.4239 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.2895 | -50.9928 | 40.8304 | 9762.2727 | 11.7792 | [6 empty] | 48.7768 | 24.5748 | 34.194 | [5 empty] | 52.7631 | -19.9529 | 4828.4493 | [5 empty] | 47.5265 | 23.9643 | 33.6926 | [7 empty] | 51.7064 | -19.9411 | 1.0568 | 4918.5868 | 0.3078 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.7992 | -82.1356 | 44.409 | 6.4036e+17 | 11.5761 | [6 empty] | 55.9921 | 27.6327 | 70.1925 | [5 empty] | 40.5407 | -41.6537 | 19420.8891 | [5 empty] | 55.0603 | 27.1 | 69.8847 | [7 empty] | 39.8732 | -41.8176 | 0.6873 | 20993.8676 | 0.2564 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.6928 | -109.1928 | 47.5327 | 2.9273e+18 | 11.269 | [6 empty] | 66.7647 | 32.1983 | 123.9397 | [5 empty] | 29.6172 | -63.7919 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 65.6036 | 31.5905 | 123.2961 | [7 empty] | 28.8812 | -63.8114 | 0.7363 | 2.9273e+18 | 0.2723 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.5283 | -133.9467 | 49.9372 | 2.9273e+18 | 11.0327 | [6 empty] | 81.6063 | 38.4883 | 197.9877 | [5 empty] | 20.6856 | -85.2008 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 81.642 | 38.3009 | 197.4948 | [7 empty] | 21.037 | -85.1549 | 0.3544 | 2.9273e+18 | 0.1483 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.7589 | -155.9664 | 50.9865 | 2.9273e+18 | 10.8069 | [6 empty] | 100.9882 | 46.7026 | 294.6887 | [5 empty] | 13.5191 | -105.8241 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 100.2726 | 46.2739 | 292.2495 | [7 empty] | 13.6175 | -105.4133 | 0.4224 | 2.9273e+18 | 0.1436 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.8036 | -176.0152 | 50.9386 | 2.9273e+18 | 10.5211 | [6 empty] | 125.1406 | 56.9387 | 415.1902 | [5 empty] | 7.7281 | -125.7208 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 124.6568 | 56.6951 | 411.3403 | [7 empty] | 8.0637 | -125.1516 | 0.6607 | 2.9273e+18 | 0.1493 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 115.1287 | 15.8306 | 47.2701 | 2244.3827 | 9.7354 | [6 empty] | 43.2962 | 23.6959 | 2.095 | [5 empty] | 68.0177 | 11.9558 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.4628 | 23.2919 | 2.1281 | [7 empty] | 67.0373 | 11.7965 | 0.9933 | 2244.3827 | 0.2605 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 109.5765 | 8.1369 | 42.9009 | 2244.3827 | 10.3655 | [6 empty] | 43.6689 | 23.8539 | 3.9545 | [5 empty] | 66.7065 | 9.7624 | 2244.3827 | [5 empty] | 42.7685 | 23.4054 | 3.9458 | [7 empty] | 65.7257 | 9.6133 | 0.992 | 2244.3827 | 0.2597 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 95.4919 | -14.4799 | 37.5001 | 2244.3827 | 11.7466 | [6 empty] | 45.5558 | 24.6536 | 13.3686 | [5 empty] | 60.7691 | -0.3173 | 2244.3827 | [5 empty] | 44.6746 | 24.2894 | 12.9907 | [7 empty] | 59.8961 | -0.0573 | 0.9108 | 2244.3827 | 0.2974 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 74.521 | -47.0418 | 37.4056 | 8592.9847 | 12.0066 | [6 empty] | 49.7806 | 26.4441 | 34.447 | [5 empty] | 50.6118 | -18.2749 | 4667.5177 | [5 empty] | 49.0661 | 26.2601 | 33.3072 | [7 empty] | 50.2009 | -17.3996 | 0.9669 | 4518.9894 | 0.4012 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.8 | -79.087 | 42.3042 | 6.4036e+17 | 11.8832 | [6 empty] | 56.9958 | 29.502 | 70.4455 | [5 empty] | 39.13 | -40.2057 | 16238.2265 | [5 empty] | 55.8651 | 28.9853 | 71.4043 | [7 empty] | 37.4837 | -41.0163 | 1.835 | 18920.6818 | 0.5387 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.5954 | -107.1637 | 46.2808 | 2.9273e+18 | 11.6134 | [6 empty] | 67.7685 | 34.0675 | 124.1927 | [5 empty] | 28.6613 | -62.727 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.786 | 34.1509 | 121.9851 | [7 empty] | 29.3362 | -61.8152 | 1.1345 | 2.9273e+18 | 0.3091 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.9393 | -132.8138 | 49.3283 | 2.9273e+18 | 11.4005 | [6 empty] | 82.61 | 40.3576 | 198.2406 | [5 empty] | 19.9806 | -84.5012 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.9697 | 40.6625 | 195.1745 | [7 empty] | 20.8773 | -83.5414 | 1.3135 | 2.9273e+18 | 0.3526 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.4262 | -155.4431 | 50.7565 | 2.9273e+18 | 11.1864 | [6 empty] | 101.992 | 48.5719 | 294.9416 | [5 empty] | 12.9572 | -105.3982 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 101.6509 | 48.5911 | 290.3638 | [7 empty] | 13.468 | -104.4397 | 1.0861 | 2.9273e+18 | 0.2321 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.6051 | -175.954 | 51.011 | 2.9273e+18 | 10.9302 | [6 empty] | 126.1443 | 58.8079 | 415.4432 | [5 empty] | 7.2567 | -125.475 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 125.7819 | 59.0622 | 407.8651 | [7 empty] | 7.9076 | -124.2187 | 1.4149 | 2.9273e+18 | 0.2868 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.8494 | 25.683 | 30.9548 | 2244.3827 | 10.444 | [6 empty] | 48.3782 | 33.1596 | 3.3756 | [5 empty] | 51.8222 | 18.1619 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.4834 | 32.6298 | 3.4291 | [7 empty] | 51.0134 | 17.9378 | 0.8393 | 2244.3827 | 0.2863 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 78.152 | 18.8843 | 27.2667 | 2244.3827 | 10.2982 | [6 empty] | 48.7509 | 33.3175 | 5.2351 | [5 empty] | 51.0189 | 16.1891 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.6197 | 33.1271 | 5.1495 | [7 empty] | 51.2636 | 16.1479 | 0.2482 | 2244.3827 | 0.1003 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 70.024 | -2.2673 | 24.5315 | 2244.3827 | 12.686 | [6 empty] | 50.6378 | 34.1172 | 14.6492 | [5 empty] | 47.2728 | 6.9078 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.7743 | 33.6148 | 14.5618 | [7 empty] | 46.5593 | 6.7701 | 0.7267 | 2244.3827 | 0.2428 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 56.1329 | -34.6678 | 28.8552 | 6746.029 | 13.1824 | [6 empty] | 54.8625 | 35.9077 | 35.7276 | [5 empty] | 40.4318 | -10.4583 | 4184.3995 | [5 empty] | 53.545 | 35.2288 | 36.2273 | [7 empty] | 38.8474 | -11.1904 | 1.7454 | 4379.1923 | 0.639 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.7043 | -68.585 | 37.2699 | 53511.9274 | 13.0297 | [6 empty] | 62.0778 | 38.9656 | 71.7261 | [5 empty] | 31.999 | -32.8857 | 9915.9844 | [5 empty] | 61.2986 | 38.5263 | 71.7421 | [7 empty] | 31.3414 | -33.1572 | 0.7114 | 10196.1406 | 0.2626 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.8395 | -99.3388 | 43.3105 | 2.9273e+18 | 12.671 | [6 empty] | 72.8504 | 43.5312 | 125.4733 | [5 empty] | 23.6422 | -56.8111 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 72.6129 | 43.3735 | 122.9684 | [7 empty] | 24.2746 | -55.8573 | 1.1444 | 1.3722e+17 | 0.343 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.3074 | -127.577 | 47.7551 | 2.9273e+18 | 12.396 | [6 empty] | 87.692 | 49.8212 | 199.5212 | [5 empty] | 16.2525 | -80.2074 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.5654 | 49.8347 | 201.0717 | [7 empty] | 15.7258 | -80.6495 | 0.6877 | 2.9273e+18 | 0.2117 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.1248 | -152.1767 | 49.9503 | 2.9273e+18 | 12.1604 | [6 empty] | 107.074 | 58.0355 | 296.2222 | [5 empty] | 10.0126 | -102.4888 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 106.6792 | 57.9288 | 292.2163 | [7 empty] | 10.4384 | -101.6133 | 0.9735 | 2.9273e+18 | 0.2116 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.0989 | -174.1663 | 50.7691 | 2.9273e+18 | 11.9651 | [6 empty] | 131.2263 | 68.2716 | 416.7238 | [5 empty] | 4.8155 | -123.5782 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.4213 | 68.1979 | 408.7287 | [7 empty] | 5.3553 | -122.1888 | 1.4905 | 2.9273e+18 | 0.2704 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.8358 | 38.9547 | 16.1254 | 2244.3827 | 11.1911 | [6 empty] | 59.7567 | 54.3487 | 6.2429 | [5 empty] | 27.8086 | 28.2134 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.0901 | 53.7776 | 6.0988 | [7 empty] | 27.6246 | 28.1515 | 0.1941 | 2244.3827 | 0.1703 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.6527 | 33.3533 | 12.2315 | 2244.3827 | 10.4747 | [6 empty] | 60.1294 | 54.5067 | 8.1023 | [5 empty] | 27.4583 | 26.5943 | 2244.3827 | [5 empty] | 59.5915 | 54.0115 | 8.0172 | [7 empty] | 27.36 | 26.4859 | 0.1463 | 2244.3827 | 0.139 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.4145 | 14.7659 | 9.5266 | 3057.8263 | 12.7257 | [6 empty] | 62.0163 | 55.3064 | 17.5165 | [5 empty] | 25.7734 | 18.777 | 2583.4724 | [5 empty] | 60.7797 | 54.6403 | 17.9184 | [7 empty] | 24.4405 | 18.3047 | 1.4141 | 1964.1497 | 0.5752 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.412 | -15.7173 | 19.6138 | 5453.2464 | 15.7698 | [6 empty] | 66.2411 | 57.0969 | 38.5948 | [5 empty] | 22.4618 | 3.2616 | 3829.4951 | [5 empty] | 65.5861 | 56.8167 | 38.4915 | [7 empty] | 21.7958 | 3.2707 | 0.6661 | 3851.781 | 0.3276 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.1833 | -50.2593 | 31.9093 | 12770.6764 | 15.3846 | [6 empty] | 73.4563 | 60.1548 | 74.5933 | [5 empty] | 17.9177 | -18.4305 | 6498.7038 | [5 empty] | 72.6535 | 59.6837 | 73.1166 | [7 empty] | 17.7678 | -17.8115 | 0.6369 | 6415.7607 | 0.3187 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.938 | -83.4843 | 40.1617 | 2.9273e+18 | 14.5121 | [6 empty] | 84.229 | 64.7203 | 128.3405 | [5 empty] | 12.8541 | -43.3372 | 16155.0748 | [5 empty] | 82.5306 | 64.0088 | 128.9424 | [7 empty] | 11.2299 | -43.8817 | 1.713 | 17519.9869 | 0.7878 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.8236 | -115.0242 | 46.1475 | 2.9273e+18 | 13.9151 | [6 empty] | 99.0705 | 71.0104 | 202.3885 | [5 empty] | 7.8778 | -68.8767 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.8754 | 70.7273 | 203.6568 | [7 empty] | 7.6688 | -69.4565 | 0.6163 | 2.9273e+18 | 0.1787 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9965 | -142.7637 | 49.1426 | 2.9273e+18 | 13.4239 | [6 empty] | 118.4525 | 79.2247 | 299.0895 | [5 empty] | 3.3114 | -93.6222 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.037 | 79.4616 | 298.2798 | [7 empty] | 2.8473 | -93.2581 | 0.5898 | 2.9273e+18 | 0.2426 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4933 | -167.1603 | 50.2357 | 4.391e+18 | 12.7704 | [6 empty] | 142.6048 | 89.4607 | 419.591 | [5 empty] | -0.7281 | -116.9305 | 4.391e+18 | [5 empty] | 143.4345 | 90.2272 | 411.7673 | [7 empty] | 0.513 | -115.1343 | 2.1832 | 2.9273e+18 | 0.5559 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.4249 | 53.0523 | 13.8971 | 1946.1695 | 11.6356 | [6 empty] | 79.1894 | 90.5364 | 11.1397 | [5 empty] | 3.769 | 39.8031 | 1935.889 | [5 empty] | 78.377 | 89.7289 | 10.8126 | [7 empty] | 3.649 | 39.8241 | 0.1219 | 1937.5823 | 0.1984 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.6684 | 48.4818 | 11.2822 | 1885.1047 | 11.2725 | [6 empty] | 79.5621 | 90.6944 | 12.9991 | [5 empty] | 3.6488 | 38.5312 | 1915.7582 | [5 empty] | 78.7634 | 89.9486 | 12.8729 | [7 empty] | 3.4159 | 38.4348 | 0.2521 | 1914.4049 | 0.1953 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1773 | 32.714 | 5.2534 | 3401.1891 | 11.4035 | [6 empty] | 81.449 | 91.4941 | 22.4133 | [5 empty] | 3.0581 | 32.2798 | 3041.11 | [5 empty] | 81.8376 | 91.2626 | 22.3126 | [7 empty] | 3.9649 | 32.1432 | 0.917 | 3023.6126 | 0.4668 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.753 | 5.4436 | 15.3608 | 4771.4801 | 14.9585 | [6 empty] | 85.6738 | 93.2846 | 43.4916 | [5 empty] | 1.8335 | 19.3207 | 3669.9842 | [5 empty] | 86.4439 | 93.334 | 43.0885 | [7 empty] | 2.9769 | 19.4343 | 1.149 | 3635.4255 | 0.8312 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.5315 | -61.6163 | 38.2961 | 21528.8476 | 15.5266 | [6 empty] | 103.6617 | 100.9081 | 133.2373 | [5 empty] | -2.2616 | -24.0165 | 7931.7143 | [5 empty] | 103.845 | 101.209 | 130.1299 | [7 empty] | -1.7334 | -22.5373 | 1.5707 | 7641.6571 | 0.7044 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.1436 | -95.4205 | 45.6943 | 2.9273e+18 | 13.8729 | [6 empty] | 118.5033 | 107.1981 | 207.2853 | [5 empty] | -4.7479 | -50.3287 | 19139.0937 | [5 empty] | 118.1882 | 107.2179 | 206.9597 | [7 empty] | -5.0421 | -50.17 | 0.3343 | 19075.8327 | 0.1618 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.2629 | -126.0486 | 49.4556 | 4.391e+18 | 12.7131 | [6 empty] | 137.8852 | 115.4124 | 303.9863 | [5 empty] | -7.2765 | -77.0889 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 137.1426 | 115.7235 | 301.3895 | [7 empty] | -7.8192 | -76.1508 | 1.0838 | 2.9273e+18 | 0.3321 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.7088 | -153.2546 | 50.7896 | 4.391e+18 | 11.9308 | [6 empty] | 162.0376 | 125.6484 | 424.4878 | [5 empty] | -9.7199 | -102.9482 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 162.7952 | 126.4518 | 419.6015 | [7 empty] | -9.0317 | -101.5752 | 1.5358 | 4.391e+18 | 0.3895 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -36.2367 | 66.9727 | 24.2112 | 3114.3991 | 10.3705 | [6 empty] | 108.2033 | 144.5662 | 18.4508 | [5 empty] | -17.4516 | 51.6985 | 3047.2116 | [5 empty] | 108.8901 | 144.3921 | 17.9648 | [7 empty] | -16.3693 | 51.7739 | 1.0849 | 3026.2952 | 0.4722 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.8515 | 63.2009 | 23.0563 | 3215.36 | 10.397 | [6 empty] | 108.576 | 144.7241 | 20.3103 | [5 empty] | -17.4766 | 50.7025 | 3076.6998 | [5 empty] | 108.7353 | 144.3886 | 20.0876 | [7 empty] | -16.931 | 50.6727 | 0.5465 | 3067.2278 | 0.226 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -36.0674 | 49.941 | 18.9342 | 3563.4942 | 10.8942 | [6 empty] | 110.4629 | 145.5238 | 29.7245 | [5 empty] | -17.6019 | 45.7544 | 3229.3685 | [5 empty] | 110.5416 | 145.15 | 29.9733 | [7 empty] | -17.2074 | 45.4746 | 0.4836 | 3230.0748 | 0.1674 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.268 | 26.1537 | 20.5067 | 4424.3813 | 13.0855 | [6 empty] | 114.6877 | 147.3143 | 50.8028 | [5 empty] | -17.8727 | 35.2166 | 3598.02 | [5 empty] | 114.5712 | 147.0573 | 51.4587 | [7 empty] | -17.8879 | 34.8163 | 0.4006 | 3612.5695 | 0.2056 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -36.0854 | -4.2052 | 29.0392 | 6180.373 | 17.5994 | [6 empty] | 121.9029 | 150.3722 | 86.8013 | [5 empty] | -18.3079 | 18.7565 | 4334.5047 | [5 empty] | 122.2085 | 150.2757 | 86.3024 | [7 empty] | -17.8139 | 18.89 | 0.5117 | 4316.8416 | 0.2625 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.4638 | -37.0987 | 38.0659 | 10192.2003 | 16.9655 | [6 empty] | 132.6756 | 154.9378 | 140.5485 | [5 empty] | -18.9039 | -2.8236 | 5735.5911 | [5 empty] | 132.6859 | 154.5803 | 138.164 | [7 empty] | -18.261 | -2.0651 | 0.9944 | 5656.7027 | 0.5277 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.3228 | -71.4715 | 46.2157 | 35803.5937 | 12.2884 | [6 empty] | 147.5171 | 161.2278 | 214.5964 | [5 empty] | -19.642 | -27.9973 | 8647.0609 | [5 empty] | 147.6408 | 161.2578 | 212.4859 | [7 empty] | -19.2672 | -27.3034 | 0.7885 | 8508.1816 | 0.2413 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -35.0157 | -103.9052 | 50.9488 | 4.391e+18 | 11.4344 | [6 empty] | 166.8991 | 169.4421 | 311.2974 | [5 empty] | -20.4972 | -55.0688 | 18310.0731 | [5 empty] | 166.6423 | 169.5015 | 308.2975 | [7 empty] | -20.3898 | -54.1964 | 0.8791 | 17588.4225 | 0.1194 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.3605 | -133.3742 | 52.8415 | 4.391e+18 | 11.0142 | [6 empty] | 191.0514 | 179.6782 | 431.799 | [5 empty] | -21.4387 | -82.3996 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 191.0396 | 180.0913 | 426.6773 | [7 empty] | -21.1417 | -81.0624 | 1.3698 | 2.9273e+18 | 0.2014 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.6491 | 80.3783 | 35.9614 | 3336.8826 | 9.8137 | [6 empty] | 148.1759 | 219.0034 | 28.5235 | [5 empty] | -35.8992 | 63.4913 | 3207.3791 | [5 empty] | 147.0534 | 218.3944 | 28.6805 | [7 empty] | -36.5715 | 63.4187 | 0.6762 | 3216.9275 | 0.2478 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.8579 | 77.1946 | 35.1026 | 3408.0146 | 9.9755 | [6 empty] | 148.5486 | 219.1613 | 30.3829 | [5 empty] | -35.8875 | 62.7001 | 3226.682 | [5 empty] | 147.0467 | 218.3724 | 30.8227 | [7 empty] | -36.8325 | 62.5116 | 0.9636 | 3242.4304 | 0.3803 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.5042 | 65.9993 | 31.5207 | 3654.0652 | 10.5691 | [6 empty] | 150.4355 | 219.961 | 39.7971 | [5 empty] | -35.8298 | 58.7445 | 3326.258 | [5 empty] | 148.7123 | 219.0972 | 39.6376 | [7 empty] | -36.8482 | 58.8066 | 1.0204 | 3336.9876 | 0.3253 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.5494 | 45.4559 | 30.2133 | 4235.1411 | 12.2748 | [6 empty] | 154.6603 | 221.7515 | 60.8754 | [5 empty] | -35.7081 | 50.1822 | 3561.7817 | [5 empty] | 156.4491 | 222.7693 | 60.0272 | [7 empty] | -34.6394 | 50.5799 | 1.1403 | 3536.5814 | 0.4776 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.8804 | 18.2248 | 33.6969 | 5328.3047 | 15.0077 | [6 empty] | 161.8755 | 224.8094 | 96.8739 | [5 empty] | -35.5227 | 36.4272 | 4010.4491 | [5 empty] | 163.575 | 225.8676 | 95.9579 | [7 empty] | -34.5938 | 36.8887 | 1.0373 | 3980.2739 | 0.4501 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.6202 | -12.5539 | 40.0929 | 7361.4826 | 18.3342 | [6 empty] | 172.6482 | 229.375 | 150.6211 | [5 empty] | -35.2922 | 17.6831 | 4804.757 | [5 empty] | 173.6117 | 230.9021 | 148.3877 | [7 empty] | -35.1815 | 18.8407 | 1.1629 | 4746.5784 | 0.5988 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.6572 | -46.0298 | 47.6708 | 12411.276 | 16.0508 | [6 empty] | 187.4897 | 235.665 | 224.669 | [5 empty] | -35.0495 | -5.2014 | 6201.4334 | [5 empty] | 188.5882 | 236.6398 | 223.0896 | [7 empty] | -34.5882 | -4.4923 | 0.8459 | 6132.5999 | 0.397 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.5546 | -78.8119 | 52.9293 | 47704.722 | 12.2693 | [6 empty] | 206.8717 | 243.8793 | 321.3701 | [5 empty] | -34.8347 | -31.0069 | 8916.3262 | [5 empty] | 207.9653 | 245.4966 | 317.1153 | [7 empty] | -34.5056 | -29.4045 | 1.6359 | 8646.3171 | 0.5727 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -56.0763 | -109.761 | 55.7882 | 4.391e+18 | 10.1841 | [6 empty] | 231.0241 | 254.1154 | 441.8716 | [5 empty] | -34.6876 | -58.2358 | 16362.3616 | [5 empty] | 231.4615 | 255.6984 | 438.1662 | [7 empty] | -34.8626 | -56.8675 | 1.3795 | 15598.6028 | 0.342 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -95.0969 | 93.076 | 46.4898 | 3473.0856 | 9.5751 | [6 empty] | 200.3772 | 316.2127 | 41.6776 | [5 empty] | -52.2315 | 75.0798 | 3299.2642 | [5 empty] | 199.3989 | 315.7822 | 41.639 | [7 empty] | -52.7527 | 75.1127 | 0.5222 | 3303.9278 | 0.1394 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -95.0418 | 90.3365 | 45.6899 | 3525.6941 | 9.7605 | [6 empty] | 200.7499 | 316.3707 | 43.537 | [5 empty] | -52.2067 | 74.4392 | 3312.6582 | [5 empty] | 199.8053 | 315.8777 | 44.3207 | [7 empty] | -52.7455 | 74.175 | 0.6001 | 3323.7527 | 0.2541 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -93.49 | 80.768 | 42.4932 | 3708.1519 | 10.3497 | [6 empty] | 202.6367 | 317.1704 | 52.9512 | [5 empty] | -52.0824 | 71.2248 | 3381.429 | [5 empty] | 202.6218 | 317.0341 | 52.4813 | [7 empty] | -51.9754 | 71.3543 | 0.168 | 3377.1891 | 0.0858 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -92.0179 | 62.9471 | 40.2245 | 4125.2059 | 11.8114 | [6 empty] | 206.8615 | 318.9609 | 74.0295 | [5 empty] | -51.8128 | 64.1963 | 3541.6176 | [5 empty] | 207.5051 | 319.6013 | 72.8955 | [7 empty] | -51.5614 | 64.6405 | 0.5104 | 3528.7244 | 0.2326 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.6783 | 38.7501 | 40.7617 | 4865.0745 | 13.7719 | [6 empty] | 214.0768 | 322.0188 | 110.028 | [5 empty] | -51.3789 | 52.7024 | 3837.188 | [5 empty] | 215.8206 | 322.9255 | 110.6286 | [7 empty] | -50.6242 | 52.5539 | 0.7692 | 3832.4237 | 0.2065 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -86.5515 | 10.492 | 44.2996 | 6113.0885 | 16.279 | [6 empty] | 224.8494 | 326.5843 | 163.7752 | [5 empty] | -50.7878 | 36.634 | 4336.1213 | [5 empty] | 226.3637 | 327.5763 | 161.8172 | [7 empty] | -50.0423 | 37.31 | 1.0063 | 4302.2444 | 0.4139 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -83.543 | -21.2201 | 50.3396 | 8505.4883 | 18.346 | [6 empty] | 239.691 | 332.8744 | 237.8231 | [5 empty] | -50.0706 | 16.3789 | 5151.7662 | [5 empty] | 240.5699 | 333.0561 | 236.4046 | [7 empty] | -49.4449 | 16.7277 | 0.7163 | 5123.8591 | 0.2736 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -80.2873 | -53.3406 | 55.5123 | 14122.4616 | 15.2675 | [6 empty] | 259.0729 | 341.0887 | 334.5241 | [5 empty] | -49.2765 | -7.2978 | 6502.8305 | [5 empty] | 259.0289 | 340.6637 | 333.0015 | [7 empty] | -48.9855 | -7.0519 | 0.381 | 6478.6364 | 0.1298 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -77.4632 | -84.6247 | 59.0196 | 51396.2585 | 11.9425 | [6 empty] | 283.2253 | 351.3247 | 455.0257 | [5 empty] | -48.4693 | -33.2178 | 8936.9272 | [5 empty] | 283.1027 | 351.9308 | 450.2303 | [7 empty] | -48.4412 | -32.0146 | 1.2035 | 8775.6554 | 0.4332 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -119.4698 | 105.3244 | 55.8602 | 3560.0891 | 9.5769 | [6 empty] | 265.4264 | 437.3477 | 58.0692 | [5 empty] | -66.9248 | 86.3671 | 3355.5728 | [5 empty] | 268.3878 | 438.3286 | 56.9778 | [7 empty] | -65.3783 | 86.5645 | 1.5591 | 3337.5354 | 0.4566 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -119.2614 | 102.9362 | 55.0858 | 3600.2088 | 9.7483 | [6 empty] | 265.7991 | 437.5057 | 59.9286 | [5 empty] | -66.8963 | 85.8381 | 3365.2864 | [5 empty] | 267.5408 | 437.9328 | 59.9392 | [7 empty] | -65.9711 | 85.7461 | 0.9298 | 3358.2344 | 0.2113 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -117.7023 | 94.7067 | 52.2376 | 3739.3505 | 10.2912 | [6 empty] | 267.686 | 438.3054 | 69.3428 | [5 empty] | -66.7531 | 83.1768 | 3414.9849 | [5 empty] | 270.6874 | 440.1612 | 68.1587 | [7 empty] | -65.5672 | 83.5517 | 1.2438 | 3397.5163 | 0.416 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -116.0137 | 79.2027 | 49.6101 | 4049.4784 | 11.5392 | [6 empty] | 271.9108 | 440.0959 | 90.4211 | [5 empty] | -66.4393 | 77.3204 | 3529.5567 | [5 empty] | 273.2434 | 440.8897 | 89.9484 | [7 empty] | -65.91 | 77.4716 | 0.5505 | 3521.644 | 0.1753 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -113.4026 | 57.7335 | 48.4987 | 4578.2224 | 13.1001 | [6 empty] | 279.126 | 443.1538 | 126.4196 | [5 empty] | -65.9249 | 67.6322 | 3736.5905 | [5 empty] | 279.6964 | 443.5665 | 124.5379 | [7 empty] | -65.6107 | 68.1546 | 0.6096 | 3721.5314 | 0.2405 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -109.9957 | 32.149 | 49.7745 | 5415.523 | 14.8927 | [6 empty] | 289.8987 | 447.7194 | 180.1668 | [5 empty] | -65.2038 | 53.8557 | 4074.9283 | [5 empty] | 291.1128 | 448.5741 | 177.9029 | [7 empty] | -64.6696 | 54.4916 | 0.8304 | 4051.9091 | 0.3131 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -106.4243 | 2.5789 | 53.8406 | 6845.1632 | 17.1972 | [6 empty] | 304.7402 | 454.0094 | 254.2148 | [5 empty] | -64.2937 | 36.1022 | 4604.3054 | [5 empty] | 305.9665 | 455.1484 | 251.5462 | [7 empty] | -63.8604 | 36.8733 | 0.8845 | 4572.717 | 0.3499 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -102.5002 | -28.192 | 58.2273 | 9377.9621 | 17.7969 | [6 empty] | 324.1222 | 462.2237 | 350.9158 | [5 empty] | -63.2329 | 14.8023 | 5422.0287 | [5 empty] | 324.631 | 462.9087 | 349.0773 | [7 empty] | -63.0959 | 15.3161 | 0.5317 | 5396.3233 | 0.2343 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.7902 | -59.0958 | 61.9548 | 15157.1431 | 14.5822 | [6 empty] | 348.2745 | 472.4597 | 471.4173 | [5 empty] | -62.0834 | -9.1858 | 6701.4542 | [5 empty] | 350.6059 | 474.009 | 464.4664 | [7 empty] | -60.9979 | -7.6125 | 1.9114 | 6570.8632 | 0.6856 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 153.4707 | 9.3105 | 56.2126 | 2244.3827 | 10.5623 | [6 empty] | 75.5194 | 38.7457 | 4.7477 | [5 empty] | 97.3636 | 12.753 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.5403 | 38.0713 | 4.5225 | [7 empty] | 97.3427 | 12.6694 | 0.0862 | 2244.3827 | 0.2333 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 138.7263 | -10.5651 | 49.2417 | 2244.3827 | 12.3813 | [6 empty] | 77.4063 | 39.5454 | 14.1619 | [5 empty] | 91.8378 | 4.4753 | 2244.3827 | [5 empty] | 76.1049 | 38.7589 | 13.8753 | [7 empty] | 91.4067 | 4.3658 | 0.4448 | 2244.3827 | 0.2552 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 115.1272 | -41.3075 | 45.0102 | 4374.2217 | 12.5311 | [6 empty] | 81.6311 | 41.3359 | 35.2402 | [5 empty] | 81.4697 | -11.4228 | 2244.3827 | [5 empty] | 79.526 | 40.247 | 35.4762 | [7 empty] | 79.7365 | -12.121 | 1.8685 | 2244.3827 | 0.5664 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 91.9872 | -73.6021 | 47.3273 | 15780.5487 | 12.3193 | [6 empty] | 88.8463 | 44.3938 | 71.2387 | [5 empty] | 68.2148 | -32.6784 | 6027.4627 | [5 empty] | 87.2647 | 43.5452 | 70.447 | [7 empty] | 67.4753 | -32.707 | 0.7401 | 6098.7844 | 0.2764 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.9262 | -103.0534 | 50.4049 | 6.4036e+17 | 11.9749 | [6 empty] | 99.6189 | 48.9594 | 124.9859 | [5 empty] | 54.6258 | -56.0881 | 19722.0105 | [5 empty] | 99.4014 | 48.6324 | 123.2545 | [7 empty] | 55.402 | -55.5973 | 0.9184 | 18731.9484 | 0.2289 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.6237 | -130.3626 | 52.8554 | 2.9273e+18 | 11.7013 | [6 empty] | 114.4605 | 55.2494 | 199.0339 | [5 empty] | 42.3471 | -79.4718 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 114.0428 | 54.9452 | 199.1357 | [7 empty] | 42.1478 | -79.646 | 0.2647 | 6.4036e+17 | 0.1013 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.3636 | -154.2202 | 53.7181 | 2.9273e+18 | 11.4422 | [6 empty] | 133.8425 | 63.4637 | 295.7349 | [5 empty] | 31.926 | -101.9618 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 133.4416 | 63.2975 | 289.8448 | [7 empty] | 32.9309 | -100.6663 | 1.6395 | 2.9273e+18 | 0.3424 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.4701 | -175.7752 | 53.6508 | 2.9273e+18 | 11.1927 | [6 empty] | 157.9948 | 73.6997 | 416.2364 | [5 empty] | 23.3355 | -123.2926 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 157.1983 | 73.4014 | 408.3099 | [7 empty] | 24.2036 | -121.9606 | 1.5899 | 2.9273e+18 | 0.3105 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 149.493 | 18.5426 | 54.331 | 2244.3827 | 9.7844 | [6 empty] | 76.1505 | 40.457 | 3.1412 | [5 empty] | 95.244 | 15.5592 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.9155 | 39.8326 | 3.0513 | [7 empty] | 94.4085 | 15.4963 | 0.8379 | 2244.3827 | 0.2229 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 144.6054 | 12.1861 | 50.4828 | 2244.3827 | 10.487 | [6 empty] | 76.5232 | 40.6149 | 5.0007 | [5 empty] | 94.1499 | 13.8465 | 2244.3827 | [5 empty] | 74.3918 | 39.6558 | 5.0942 | [7 empty] | 92.1717 | 13.5847 | 1.9954 | 2244.3827 | 0.4559 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 131.5107 | -7.2808 | 44.4683 | 2244.3827 | 12.4227 | [6 empty] | 78.4101 | 41.4146 | 14.4148 | [5 empty] | 88.9717 | 5.6757 | 2244.3827 | [5 empty] | 78.3609 | 41.4208 | 13.6785 | [7 empty] | 89.3829 | 6.3201 | 0.7644 | 2244.3827 | 0.5855 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 110.0227 | -37.8343 | 41.4706 | 4207.0871 | 12.74 | [6 empty] | 82.6348 | 43.2051 | 35.4932 | [5 empty] | 79.1886 | -10.1021 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.1124 | 42.5153 | 34.9167 | [7 empty] | 78.1882 | -9.9663 | 1.0096 | 2244.3827 | 0.2562 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 88.5226 | -70.4329 | 44.8357 | 13581.4379 | 12.6074 | [6 empty] | 89.8501 | 46.263 | 71.4916 | [5 empty] | 66.5554 | -31.3473 | 5869.8491 | [5 empty] | 87.8886 | 45.4147 | 71.0393 | [7 empty] | 65.032 | -31.4835 | 1.5295 | 6008.0619 | 0.3646 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 70.5126 | -100.4804 | 48.6708 | 6.4036e+17 | 12.3204 | [6 empty] | 100.6227 | 50.8286 | 125.2389 | [5 empty] | 53.4622 | -54.8939 | 17682.4057 | [5 empty] | 100.0881 | 50.6177 | 124.0953 | [7 empty] | 53.4213 | -54.5087 | 0.3873 | 17316.6917 | 0.1078 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.8677 | -128.484 | 51.7349 | 2.9273e+18 | 12.0875 | [6 empty] | 115.4643 | 57.1186 | 199.2868 | [5 empty] | 41.5174 | -78.5013 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 114.7098 | 56.7868 | 200.0792 | [7 empty] | 40.7711 | -78.871 | 0.8328 | 1.0063e+18 | 0.207 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.9573 | -152.9332 | 53.0041 | 2.9273e+18 | 11.8547 | [6 empty] | 134.8462 | 65.3329 | 295.9878 | [5 empty] | 31.3046 | -101.2259 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.4496 | 65.4061 | 292.1962 | [7 empty] | 31.6575 | -100.2878 | 1.0022 | 2.9273e+18 | 0.1939 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 33.2345 | -174.9414 | 53.2092 | 2.9273e+18 | 11.6119 | [6 empty] | 158.9986 | 75.569 | 416.4894 | [5 empty] | 22.8429 | -122.7568 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 159.5129 | 76.042 | 411.0656 | [7 empty] | 23.8388 | -121.6596 | 1.4817 | 2.9273e+18 | 0.3212 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.7861 | 26.7003 | 39.6412 | 2244.3827 | 10.6866 | [6 empty] | 81.2324 | 49.9206 | 4.4218 | [5 empty] | 80.6448 | 20.4243 | 2244.3827 | [5 empty] | 80.5657 | 49.3278 | 4.2854 | [7 empty] | 80.82 | 20.2928 | 0.219 | 2244.3827 | 0.1771 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.021 | 20.9359 | 36.2369 | 2244.3827 | 10.6544 | [6 empty] | 81.6051 | 50.0786 | 6.2813 | [5 empty] | 79.845 | 18.8344 | 2244.3827 | [5 empty] | 81.643 | 49.7969 | 5.9848 | [7 empty] | 80.7596 | 18.8649 | 0.9151 | 2244.3827 | 0.2251 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 107.0976 | 2.5799 | 32.2495 | 2244.3827 | 13.0131 | [6 empty] | 83.492 | 50.8782 | 15.6954 | [5 empty] | 76.0146 | 11.1753 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.3503 | 50.6786 | 15.2504 | [7 empty] | 76.4427 | 11.4102 | 0.4883 | 2244.3827 | 0.2562 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 91.2151 | -27.2299 | 32.476 | 4045.9535 | 13.7846 | [6 empty] | 87.7168 | 52.6688 | 36.7738 | [5 empty] | 68.5707 | -3.9506 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.2622 | 52.4064 | 36.0732 | [7 empty] | 68.6386 | -3.5816 | 0.3752 | 2244.3827 | 0.2327 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.6075 | -60.4114 | 38.9226 | 10117.4284 | 13.6941 | [6 empty] | 94.932 | 55.7267 | 72.7722 | [5 empty] | 58.5465 | -24.9571 | 5271.6186 | [5 empty] | 94.0906 | 55.342 | 72.8331 | [7 empty] | 57.8307 | -25.151 | 0.7416 | 5339.0556 | 0.1953 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 60.0803 | -91.9851 | 44.8051 | 1.3722e+17 | 13.4167 | [6 empty] | 105.7047 | 60.2922 | 126.5195 | [5 empty] | 47.6578 | -48.9365 | 12249.1184 | [5 empty] | 104.9556 | 59.9527 | 126.5029 | [7 empty] | 47.0963 | -49.079 | 0.5793 | 12481.5739 | 0.1595 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.8209 | -121.8591 | 49.33 | 2.9273e+18 | 13.1731 | [6 empty] | 120.5462 | 66.5823 | 200.5674 | [5 empty] | 37.285 | -73.4596 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 119.1716 | 65.9118 | 202.616 | [7 empty] | 35.8864 | -74.3911 | 1.6804 | 6.4036e+17 | 0.4492 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.4488 | -148.0197 | 51.4518 | 2.9273e+18 | 12.8865 | [6 empty] | 139.9282 | 74.7966 | 297.2684 | [5 empty] | 28.1037 | -97.2492 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 139.9694 | 74.9182 | 294.1172 | [7 empty] | 28.6765 | -96.4264 | 1.0025 | 2.9273e+18 | 0.2195 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.6398 | -171.3694 | 52.1356 | 4.391e+18 | 12.4451 | [6 empty] | 164.0805 | 85.0326 | 417.77 | [5 empty] | 20.3034 | -119.7526 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.2033 | 84.7103 | 411.7794 | [7 empty] | 20.7655 | -118.7064 | 1.1437 | 2.9273e+18 | 0.2187 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.7529 | 38.5743 | 24.1632 | 2244.3827 | 11.7659 | [6 empty] | 92.611 | 71.1097 | 7.2891 | [5 empty] | 56.5436 | 29.0557 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.5164 | 70.7724 | 6.9636 | [7 empty] | 57.1295 | 29.1234 | 0.5899 | 2244.3827 | 0.2045 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 76.1361 | 33.6167 | 20.9049 | 2244.3827 | 11.2908 | [6 empty] | 92.9837 | 71.2677 | 9.1485 | [5 empty] | 56.092 | 27.6797 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.4588 | 70.7617 | 9.0844 | [7 empty] | 56.1356 | 27.5548 | 0.1323 | 2244.3827 | 0.1473 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 71.3752 | 17.0936 | 17.9034 | 2244.3827 | 13.4465 | [6 empty] | 94.8705 | 72.0674 | 18.5627 | [5 empty] | 53.8946 | 20.9617 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.9894 | 71.5611 | 18.23 | [7 empty] | 53.4508 | 21.0858 | 0.4608 | 2244.3827 | 0.2591 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.7117 | -10.8914 | 21.9043 | 3956.0181 | 16.0107 | [6 empty] | 99.0953 | 73.8579 | 39.641 | [5 empty] | 49.455 | 7.2627 | 2607.0381 | [5 empty] | 98.5573 | 73.6122 | 39.5694 | [7 empty] | 49.036 | 7.2573 | 0.4191 | 2626.3664 | 0.1175 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 51.1337 | -43.8082 | 32.1426 | 7586.8478 | 15.6998 | [6 empty] | 106.3106 | 76.9158 | 75.6395 | [5 empty] | 43.1034 | -12.6848 | 4574.996 | [5 empty] | 104.7922 | 76.0984 | 76.4825 | [7 empty] | 41.8128 | -13.4246 | 1.4876 | 4696.2038 | 0.5386 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.4068 | -76.6666 | 40.4238 | 23530.3402 | 15.0449 | [6 empty] | 117.0832 | 81.4814 | 129.3867 | [5 empty] | 35.6864 | -36.6496 | 8226.2513 | [5 empty] | 115.7787 | 80.8033 | 128.1642 | [7 empty] | 35.1786 | -36.4017 | 0.5652 | 8231.1475 | 0.2125 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.86 | -108.7625 | 46.6995 | 2.9273e+18 | 14.2886 | [6 empty] | 131.9248 | 87.7714 | 203.4346 | [5 empty] | 28.0932 | -62.2152 | 27020.2246 | [5 empty] | 130.0624 | 87.1027 | 204.374 | [7 empty] | 26.5131 | -62.7359 | 1.6638 | 30686.2607 | 0.5446 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 24.0617 | -137.3403 | 49.7686 | 2.9273e+18 | 13.3586 | [6 empty] | 151.3067 | 95.9857 | 300.1357 | [5 empty] | 20.9356 | -87.67 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.7216 | 95.927 | 298.9531 | [7 empty] | 20.65 | -87.3446 | 0.4329 | 2.9273e+18 | 0.1124 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.9289 | -162.7753 | 50.8521 | 2.9273e+18 | 12.5062 | [6 empty] | 175.4591 | 106.2217 | 420.6372 | [5 empty] | 14.5432 | -111.9792 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 174.0437 | 105.7902 | 417.0039 | [7 empty] | 14.2356 | -111.3397 | 0.7096 | 2.9273e+18 | 0.1679 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.2995 | 51.9038 | 13.7217 | 2244.3827 | 11.1711 | [6 empty] | 112.0437 | 107.2975 | 12.1859 | [5 empty] | 29.8137 | 39.8117 | 2244.3827 | [5 empty] | 112.1186 | 106.6563 | 11.6752 | [7 empty] | 30.8963 | 39.8231 | 1.0826 | 2244.3827 | 0.4335 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.6011 | 47.7129 | 10.3283 | 2244.3827 | 10.5356 | [6 empty] | 112.4164 | 107.4554 | 14.0453 | [5 empty] | 29.6005 | 38.6759 | 2244.3827 | [5 empty] | 112.8736 | 107.042 | 13.4445 | [7 empty] | 30.9373 | 38.7624 | 1.3397 | 2244.3827 | 0.5104 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.6888 | 33.3171 | 4.1474 | 1923.4609 | 10.6674 | [6 empty] | 114.3033 | 108.2551 | 23.4595 | [5 empty] | 28.5489 | 33.0665 | 2421.946 | [5 empty] | 114.2005 | 107.7528 | 22.5723 | [7 empty] | 29.2861 | 33.3718 | 0.7979 | 2153.3603 | 0.3285 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.6785 | 7.9837 | 13.3803 | 3914.437 | 15.572 | [6 empty] | 118.528 | 110.0456 | 44.5378 | [5 empty] | 26.3517 | 21.298 | 3047.8884 | [5 empty] | 118.4708 | 109.6836 | 43.5537 | [7 empty] | 26.964 | 21.6612 | 0.7119 | 3012.8193 | 0.2883 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 22.1409 | -23.3725 | 26.7562 | 6117.9904 | 17.4961 | [6 empty] | 125.7433 | 113.1035 | 80.5363 | [5 empty] | 23.0295 | 3.369 | 4110.1056 | [5 empty] | 124.4166 | 112.3315 | 81.1414 | [7 empty] | 22.1177 | 2.8806 | 1.0343 | 4164.2206 | 0.487 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.9257 | -56.3207 | 36.9875 | 11403.4678 | 16.1072 | [6 empty] | 136.5159 | 117.6691 | 134.2835 | [5 empty] | 18.8643 | -19.384 | 6094.4144 | [5 empty] | 135.9941 | 117.5443 | 130.6695 | [7 empty] | 19.1659 | -17.908 | 1.5066 | 5930.2364 | 0.6818 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.2539 | -89.8248 | 44.9252 | 214975.2845 | 14.5648 | [6 empty] | 151.3575 | 123.9591 | 208.3315 | [5 empty] | 14.257 | -45.0001 | 10726.1858 | [5 empty] | 150.4269 | 123.9437 | 207.499 | [7 empty] | 13.4968 | -44.6261 | 0.8472 | 10695.5359 | 0.3209 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4541 | -120.5886 | 49.0417 | 2.9273e+18 | 13.0583 | [6 empty] | 170.7395 | 132.1734 | 305.0325 | [5 empty] | 9.5768 | -71.6464 | 52095.6884 | [5 empty] | 171.1542 | 132.4236 | 302.096 | [7 empty] | 10.2117 | -70.7611 | 1.0894 | 43529.1718 | 0.3505 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5625 | -148.3276 | 50.6164 | 2.9273e+18 | 12.0293 | [6 empty] | 194.8918 | 142.4095 | 425.534 | [5 empty] | 5.1121 | -97.8358 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 194.1075 | 142.4671 | 420.1405 | [7 empty] | 5.1831 | -96.5736 | 1.2642 | 2.9273e+18 | 0.2129 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.236 | 65.5274 | 16.3256 | 1934.1624 | 9.8362 | [6 empty] | 141.0576 | 161.3272 | 19.497 | [5 empty] | 4.856 | 51.3484 | 1938.1341 | [5 empty] | 138.041 | 159.132 | 19.4569 | [7 empty] | 3.5439 | 51.1215 | 1.3316 | 1929.0005 | 0.6094 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2318 | 61.991 | 14.6542 | 1895.9955 | 9.5659 | [6 empty] | 141.4302 | 161.4852 | 21.3565 | [5 empty] | 4.7689 | 50.4267 | 1926.4916 | [5 empty] | 138.7473 | 159.4525 | 21.2401 | [7 empty] | 3.6967 | 50.2306 | 1.09 | 1919.6187 | 0.5158 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4626 | 49.5902 | 9.5646 | 3154.5518 | 9.4969 | [6 empty] | 143.3171 | 162.2849 | 30.7706 | [5 empty] | 4.3354 | 45.8384 | 1875.4354 | [5 empty] | 144.0913 | 161.7846 | 30.1954 | [7 empty] | 5.7644 | 45.8147 | 1.4291 | 1884.3595 | 0.6223 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.5326 | 27.1746 | 13.3023 | 3893.0986 | 11.4102 | [6 empty] | 147.5419 | 164.0754 | 51.849 | [5 empty] | 3.4073 | 36.0147 | 3230.3961 | [5 empty] | 148.0357 | 163.4968 | 51.2756 | [7 empty] | 4.5616 | 35.9849 | 1.1547 | 3208.0699 | 0.5598 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6639 | -1.7436 | 24.6704 | 5291.122 | 17.5264 | [6 empty] | 154.7572 | 167.1333 | 87.8475 | [5 empty] | 1.9443 | 20.5296 | 3861.434 | [5 empty] | 154.0919 | 166.4072 | 87.8209 | [7 empty] | 1.8871 | 20.3431 | 0.1951 | 3869.0713 | 0.1392 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.9264 | -67.1311 | 44.0847 | 16356.5541 | 15.3604 | [6 empty] | 180.3714 | 177.9889 | 215.6426 | [5 empty] | -2.2955 | -24.3473 | 7115.5578 | [5 empty] | 180.0671 | 177.6411 | 213.987 | [7 empty] | -2.0741 | -23.9392 | 0.4643 | 7063.1156 | 0.2224 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.9397 | -99.1342 | 49.3016 | 2.9273e+18 | 13.033 | [6 empty] | 199.7533 | 186.2032 | 312.3436 | [5 empty] | -4.8028 | -50.8859 | 12158.38 | [5 empty] | 198.6143 | 186.1214 | 308.8726 | [7 empty] | -5.2141 | -49.8846 | 1.0825 | 11890.953 | 0.2502 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.4052 | -128.7789 | 51.73 | 2.9273e+18 | 11.6688 | [6 empty] | 223.9057 | 196.4392 | 432.8452 | [5 empty] | -7.3675 | -78.0321 | 52855.2947 | [5 empty] | 224.9323 | 197.2507 | 424.7715 | [7 empty] | -6.1837 | -75.9562 | 2.3898 | 38289.7431 | 0.7297 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.6253 | 78.9012 | 26.6852 | 3073.5571 | 9.1292 | [6 empty] | 181.0302 | 235.7644 | 29.5696 | [5 empty] | -17.1787 | 63.0222 | 2998.2582 | [5 empty] | 180.9854 | 235.9151 | 29.3889 | [7 empty] | -17.3019 | 63.1398 | 0.1704 | 2997.5643 | 0.0543 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -39.0843 | 75.8561 | 25.7527 | 3140.9516 | 9.1446 | [6 empty] | 181.4029 | 235.9224 | 31.4291 | [5 empty] | -17.2053 | 62.2726 | 3016.4111 | [5 empty] | 181.4655 | 236.1877 | 31.5705 | [7 empty] | -17.356 | 62.2779 | 0.1508 | 3018.9421 | 0.0635 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.4204 | 65.1938 | 22.1118 | 3364.3145 | 9.5268 | [6 empty] | 183.2898 | 236.722 | 40.8433 | [5 empty] | -17.3391 | 58.5221 | 3109.3183 | [5 empty] | 183.068 | 236.8368 | 40.4957 | [7 empty] | -17.5725 | 58.718 | 0.3047 | 3108.0555 | 0.0923 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.8121 | 45.5495 | 21.7257 | 3881.1246 | 11.2992 | [6 empty] | 187.5145 | 238.5126 | 61.9216 | [5 empty] | -17.631 | 50.3832 | 3325.5262 | [5 empty] | 186.9633 | 238.2741 | 61.852 | [7 empty] | -17.9434 | 50.4112 | 0.3137 | 3328.8307 | 0.1136 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.8763 | 19.4446 | 27.3573 | 4815.5878 | 14.42 | [6 empty] | 194.7298 | 241.5705 | 97.9201 | [5 empty] | -18.1068 | 37.2505 | 3729.4697 | [5 empty] | 194.1562 | 241.3239 | 98.4112 | [7 empty] | -18.4933 | 37.0699 | 0.4266 | 3741.0914 | 0.1956 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.4908 | -10.3175 | 35.5341 | 6439.9376 | 19.4003 | [6 empty] | 205.5024 | 246.136 | 151.6673 | [5 empty] | -18.7699 | 19.2419 | 4429.1945 | [5 empty] | 204.1155 | 245.8484 | 150.9756 | [7 empty] | -19.6292 | 19.5241 | 0.9044 | 4432.3307 | 0.403 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.5756 | -42.9707 | 44.3206 | 9867.168 | 17.3313 | [6 empty] | 220.344 | 252.4261 | 225.7152 | [5 empty] | -19.6045 | -2.9156 | 5614.345 | [5 empty] | 222.379 | 254.1576 | 223.7532 | [7 empty] | -18.867 | -1.9569 | 1.2096 | 5534.891 | 0.6493 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.3944 | -75.1181 | 50.2639 | 21036.5736 | 11.6237 | [6 empty] | 239.7259 | 260.6404 | 322.4162 | [5 empty] | -20.5825 | -28.116 | 7740.6174 | [5 empty] | 241.0238 | 262.4059 | 320.4561 | [7 empty] | -20.4382 | -27.1122 | 1.0141 | 7613.5725 | 0.3903 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.7007 | -105.8847 | 53.7227 | 4.391e+18 | 10.7209 | [6 empty] | 263.8783 | 270.8764 | 442.9178 | [5 empty] | -21.6625 | -54.9354 | 12512.0253 | [5 empty] | 264.7902 | 272.0266 | 436.3215 | [7 empty] | -21.0265 | -53.1464 | 1.8988 | 11918.5557 | 0.4068 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.6381 | 91.6585 | 37.2334 | 3273.9454 | 8.7531 | [6 empty] | 233.2314 | 332.9738 | 42.7237 | [5 empty] | -36.5451 | 74.5945 | 3152.4564 | [5 empty] | 233.5286 | 332.7227 | 42.5331 | [7 empty] | -36.1645 | 74.5722 | 0.3812 | 3148.2194 | 0.1165 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.7739 | 88.9933 | 36.4648 | 3323.9786 | 8.8663 | [6 empty] | 233.6041 | 333.1317 | 44.5832 | [5 empty] | -36.5439 | 73.9784 | 3165.1358 | [5 empty] | 233.9085 | 332.9751 | 44.3127 | [7 empty] | -36.2027 | 74.0009 | 0.342 | 3160.5585 | 0.1162 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.6869 | 79.7764 | 33.3555 | 3492.1068 | 9.3707 | [6 empty] | 235.491 | 333.9314 | 53.9974 | [5 empty] | -36.5383 | 70.8851 | 3230.0549 | [5 empty] | 236.0404 | 333.8129 | 53.4439 | [7 empty] | -36.0102 | 70.9795 | 0.5365 | 3221.7938 | 0.1947 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -68.1615 | 62.5559 | 31.6722 | 3873.2315 | 10.9168 | [6 empty] | 239.7158 | 335.7219 | 75.0757 | [5 empty] | -36.5276 | 64.1132 | 3380.2911 | [5 empty] | 240.9475 | 336.2651 | 74.2064 | [7 empty] | -35.8373 | 64.3774 | 0.7391 | 3366.7009 | 0.2878 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -67.0849 | 39.1697 | 33.5589 | 4534.1293 | 13.1243 | [6 empty] | 246.931 | 338.7798 | 111.0742 | [5 empty] | -36.5146 | 53.0139 | 3654.9265 | [5 empty] | 246.7628 | 338.1237 | 111.6556 | [7 empty] | -36.3433 | 52.7024 | 0.3555 | 3660.2095 | 0.1147 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -65.3833 | 11.7387 | 38.6614 | 5612.6599 | 16.2867 | [6 empty] | 257.7037 | 343.3454 | 164.8214 | [5 empty] | -36.5067 | 37.4455 | 4113.3851 | [5 empty] | 258.7321 | 343.1243 | 160.7921 | [7 empty] | -35.3071 | 38.4306 | 1.5523 | 4064.5739 | 0.6593 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.9413 | -19.2055 | 46.0101 | 7549.6604 | 19.951 | [6 empty] | 272.5452 | 349.6354 | 238.8693 | [5 empty] | -36.5153 | 17.737 | 4851.3222 | [5 empty] | 271.9548 | 348.8848 | 238.6556 | [7 empty] | -36.5144 | 17.6447 | 0.0923 | 4855.1409 | 0.0644 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -62.236 | -50.6059 | 51.9778 | 11445.8394 | 16.2722 | [6 empty] | 291.9272 | 357.8497 | 335.5703 | [5 empty] | -36.5551 | -5.4153 | 6039.7549 | [5 empty] | 292.2204 | 358.9508 | 331.6408 | [7 empty] | -36.5524 | -4.2137 | 1.2016 | 5964.7182 | 0.6683 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.8856 | -81.5695 | 56.1744 | 24771.8125 | 11.9274 | [6 empty] | 316.0795 | 368.0858 | 456.0719 | [5 empty] | -36.6408 | -30.8966 | 8067.1516 | [5 empty] | 316.8356 | 369.2224 | 450.7399 | [7 empty] | -36.2766 | -29.5142 | 1.4295 | 7905.3244 | 0.47 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -97.1546 | 104.0118 | 47.0976 | 3404.8192 | 8.7139 | [6 empty] | 298.2807 | 454.1088 | 59.1154 | [5 empty] | -53.6766 | 85.9054 | 3247.9088 | [5 empty] | 297.6986 | 453.7451 | 59.2165 | [7 empty] | -53.8851 | 85.8691 | 0.2117 | 3250.3056 | 0.0664 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -97.0922 | 101.6713 | 46.3802 | 3443.3539 | 8.8538 | [6 empty] | 298.6534 | 454.2667 | 60.9748 | [5 empty] | -53.6631 | 85.3914 | 3257.2044 | [5 empty] | 299.5503 | 454.5172 | 61.2367 | [7 empty] | -53.2379 | 85.2812 | 0.4392 | 3255.2074 | 0.0911 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.8255 | 93.6643 | 43.604 | 3573.3987 | 9.3521 | [6 empty] | 300.5402 | 455.0664 | 70.389 | [5 empty] | -53.5953 | 82.8051 | 3304.7041 | [5 empty] | 299.9521 | 455.0585 | 70.8464 | [7 empty] | -53.9917 | 82.7332 | 0.4029 | 3310.0033 | 0.1285 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.8028 | 78.5627 | 41.3811 | 3862.6788 | 10.6743 | [6 empty] | 304.765 | 456.8569 | 91.4673 | [5 empty] | -53.4473 | 77.11 | 3413.8642 | [5 empty] | 306.5174 | 457.5756 | 90.4404 | [7 empty] | -52.6106 | 77.3548 | 0.8718 | 3401.0525 | 0.2898 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -93.1034 | 57.6779 | 41.1317 | 4348.671 | 12.4102 | [6 empty] | 311.9803 | 459.9148 | 127.4658 | [5 empty] | -53.2055 | 67.6768 | 3610.1532 | [5 empty] | 312.7216 | 460.6293 | 125.6706 | [7 empty] | -52.9303 | 68.2059 | 0.5964 | 3596.1731 | 0.2414 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.7255 | 32.7152 | 43.5471 | 5104.6025 | 14.5189 | [6 empty] | 322.7529 | 464.4804 | 181.213 | [5 empty] | -52.8691 | 54.2383 | 3928.9346 | [5 empty] | 323.4587 | 464.7951 | 178.4212 | [7 empty] | -52.3791 | 54.9238 | 0.8426 | 3905.8793 | 0.33 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -88.3864 | 3.8041 | 48.8404 | 6355.261 | 17.6128 | [6 empty] | 337.5945 | 470.7704 | 255.261 | [5 empty] | -52.4493 | 36.8782 | 4423.7692 | [5 empty] | 338.8734 | 471.628 | 252.136 | [7 empty] | -51.8513 | 37.6745 | 0.9958 | 4391.0406 | 0.3995 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.6695 | -26.282 | 54.0614 | 8434.2047 | 19.1235 | [6 empty] | 356.9764 | 478.9847 | 351.962 | [5 empty] | -51.968 | 15.9891 | 5179.01 | [5 empty] | 356.8531 | 479.0642 | 348.6049 | [7 empty] | -51.8306 | 16.7249 | 0.7485 | 5146.2923 | 0.3438 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -83.1518 | -56.7667 | 58.4846 | 12635.6295 | 15.3826 | [6 empty] | 381.1288 | 489.2208 | 472.4635 | [5 empty] | -51.4589 | -7.6138 | 6336.0158 | [5 empty] | 383.0864 | 490.9197 | 463.692 | [7 empty] | -50.5096 | -5.6577 | 2.1743 | 6200.0941 | 0.9256 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 185.3373 | 13.7758 | 61.861 | 2244.3827 | 10.3416 | [6 empty] | 120.7829 | 61.8375 | 6.1891 | [5 empty] | 123.5592 | 16.9767 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.7479 | 61.9627 | 6.094 | [7 empty] | 124.9587 | 16.8944 | 1.4019 | 2244.3827 | 0.1722 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 172.6055 | -3.1558 | 55.2597 | 2244.3827 | 12.7255 | [6 empty] | 122.6698 | 62.6372 | 15.6032 | [5 empty] | 119.0048 | 10.2829 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.6693 | 62.4235 | 15.8457 | [7 empty] | 119.3177 | 9.9612 | 0.4488 | 2244.3827 | 0.2735 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 150.5861 | -31.1652 | 49.3239 | 2244.3827 | 13.2175 | [6 empty] | 126.8946 | 64.4277 | 36.6816 | [5 empty] | 109.9205 | -3.2518 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.626 | 64.5979 | 35.7114 | [7 empty] | 111.246 | -2.6746 | 1.4457 | 2244.3827 | 0.3838 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.7786 | -62.9186 | 49.9161 | 6730.2644 | 12.9454 | [6 empty] | 134.1098 | 67.4856 | 72.68 | [5 empty] | 97.1926 | -22.7155 | 2244.3827 | [5 empty] | 133.9677 | 67.2673 | 72.0184 | [7 empty] | 97.6498 | -22.5106 | 0.501 | 2244.3827 | 0.1161 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 105.3865 | -93.5056 | 52.8233 | 23007.8636 | 12.597 | [6 empty] | 144.8825 | 72.0512 | 126.4273 | [5 empty] | 82.7239 | -45.7908 | 6970.8018 | [5 empty] | 143.4934 | 71.2601 | 127.5208 | [7 empty] | 81.6401 | -46.6075 | 1.3571 | 7206.6928 | 0.3421 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.8919 | -122.8387 | 55.5282 | 1.0063e+18 | 12.2821 | [6 empty] | 159.724 | 78.3412 | 200.4752 | [5 empty] | 68.3477 | -70.1549 | 19871.5555 | [5 empty] | 158.763 | 77.9138 | 199.7776 | [7 empty] | 67.9662 | -70.0972 | 0.3858 | 20128.2494 | 0.1145 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 70.3427 | -148.8082 | 56.5782 | 2.9273e+18 | 11.8489 | [6 empty] | 179.106 | 86.5555 | 297.1762 | [5 empty] | 55.2058 | -94.2925 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 178.3328 | 86.1958 | 294.7659 | [7 empty] | 55.3429 | -93.8225 | 0.4895 | 6.4036e+17 | 0.1183 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.4972 | -172.1215 | 56.4485 | 2.9273e+18 | 11.2109 | [6 empty] | 203.2584 | 96.7915 | 417.6778 | [5 empty] | 43.8195 | -117.3552 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 203.4134 | 97.0199 | 411.5258 | [7 empty] | 44.8942 | -116.0765 | 1.6703 | 2.9273e+18 | 0.3053 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 181.7127 | 21.2572 | 59.9956 | 2244.3827 | 9.893 | [6 empty] | 121.414 | 63.5488 | 4.5825 | [5 empty] | 121.7532 | 19.1757 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.5792 | 63.5642 | 4.3915 | [7 empty] | 122.116 | 19.2872 | 0.3796 | 2244.3827 | 0.2297 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 177.573 | 16.0567 | 56.7472 | 2244.3827 | 10.4025 | [6 empty] | 121.7867 | 63.7067 | 6.442 | [5 empty] | 120.8531 | 17.8147 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.713 | 64.0454 | 6.2863 | [7 empty] | 121.7353 | 17.9301 | 0.8897 | 2244.3827 | 0.2017 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 165.8739 | -0.5756 | 50.7646 | 2244.3827 | 12.7474 | [6 empty] | 123.6736 | 64.5064 | 15.8562 | [5 empty] | 116.4906 | 11.1862 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.2725 | 64.3363 | 16.1978 | [7 empty] | 115.9984 | 10.9232 | 0.558 | 2244.3827 | 0.2479 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 145.3761 | -28.2969 | 45.7518 | 2244.3827 | 13.4004 | [6 empty] | 127.8984 | 66.2969 | 36.9345 | [5 empty] | 107.763 | -2.2491 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.3807 | 66.7244 | 36.3352 | [7 empty] | 108.0074 | -1.6698 | 0.6288 | 2244.3827 | 0.346 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.9661 | -60.0449 | 47.2287 | 6464.0621 | 13.2077 | [6 empty] | 135.1136 | 69.3548 | 72.933 | [5 empty] | 95.4772 | -21.6403 | 2244.3826 | [5 empty] | 134.994 | 69.3563 | 72.2279 | [7 empty] | 95.6238 | -21.2547 | 0.4126 | 2244.3827 | 0.1432 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 102.6032 | -90.9274 | 50.8253 | 19563.4009 | 12.9171 | [6 empty] | 145.8863 | 73.9204 | 126.6802 | [5 empty] | 81.4309 | -44.7219 | 6832.8627 | [5 empty] | 144.1127 | 73.1833 | 127.7286 | [7 empty] | 79.8294 | -45.4249 | 1.749 | 7070.2129 | 0.3683 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.8153 | -120.6905 | 54.0695 | 6.4036e+17 | 12.6116 | [6 empty] | 160.7278 | 80.2104 | 200.7281 | [5 empty] | 67.3932 | -69.1753 | 18509.0862 | [5 empty] | 159.6771 | 79.8948 | 201.7219 | [7 empty] | 66.3171 | -69.5779 | 1.1489 | 19534.8315 | 0.2229 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.6873 | -147.1393 | 55.5302 | 2.9273e+18 | 12.1345 | [6 empty] | 180.1098 | 88.4247 | 297.4291 | [5 empty] | 54.4941 | -93.4536 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 181.1258 | 89.1108 | 297.1236 | [7 empty] | 54.9184 | -93.0997 | 0.5526 | 6.4036e+17 | 0.1856 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 56.1185 | -170.812 | 55.6452 | 2.9273e+18 | 11.4369 | [6 empty] | 204.2621 | 98.6608 | 417.9307 | [5 empty] | 43.2715 | -116.6701 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 204.1687 | 98.9301 | 412.8362 | [7 empty] | 43.9205 | -115.5554 | 1.2899 | 2.9273e+18 | 0.232 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 155.4906 | 28.1045 | 46.6817 | 2244.3827 | 10.8536 | [6 empty] | 126.496 | 73.0124 | 5.8631 | [5 empty] | 109.0829 | 23.0541 | 2244.3827 | [5 empty] | 125.8433 | 72.3707 | 5.7132 | [7 empty] | 109.4265 | 22.9221 | 0.3681 | 2244.3827 | 0.1683 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.9623 | 23.2963 | 43.6357 | 2244.3827 | 10.8071 | [6 empty] | 126.8687 | 73.1704 | 7.7226 | [5 empty] | 108.3535 | 21.7629 | 2244.3827 | [5 empty] | 125.76 | 72.3181 | 7.8492 | [7 empty] | 108.2401 | 21.4083 | 0.3723 | 2244.3827 | 0.3841 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 143.1068 | 7.4706 | 39.1285 | 2244.3827 | 13.1238 | [6 empty] | 128.7556 | 73.97 | 17.1368 | [5 empty] | 104.7998 | 15.4467 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.4069 | 73.1273 | 16.8296 | [7 empty] | 104.4903 | 15.4139 | 0.3113 | 2244.3827 | 0.2077 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 126.817 | -19.4668 | 36.56 | 2244.3827 | 14.2922 | [6 empty] | 132.9803 | 75.7606 | 38.2151 | [5 empty] | 97.5969 | 2.5064 | 2244.3827 | [5 empty] | 131.876 | 75.1925 | 38.3591 | [7 empty] | 96.9039 | 2.2622 | 0.7348 | 2244.3827 | 0.2213 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 108.5758 | -51.129 | 40.6904 | 5899.2684 | 14.1527 | [6 empty] | 140.1956 | 78.8185 | 74.2136 | [5 empty] | 87.2439 | -16.4786 | 2244.3828 | [5 empty] | 139.3641 | 78.3896 | 73.485 | [7 empty] | 87.0655 | -16.2612 | 0.2812 | 2244.3828 | 0.1307 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 91.4919 | -82.6975 | 46.2043 | 14105.3507 | 13.7858 | [6 empty] | 150.9682 | 83.384 | 127.9608 | [5 empty] | 75.0989 | -39.499 | 6259.9452 | [5 empty] | 151.8243 | 83.8489 | 127.9132 | [7 empty] | 75.5563 | -39.2883 | 0.5036 | 6202.4981 | 0.1469 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 75.1851 | -113.624 | 50.905 | 6.4036e+17 | 13.2912 | [6 empty] | 165.8098 | 89.6741 | 202.0087 | [5 empty] | 62.6336 | -64.2907 | 14120.6824 | [5 empty] | 165.6986 | 89.5757 | 202.4759 | [7 empty] | 62.493 | -64.4904 | 0.2442 | 14283.9071 | 0.0586 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.751 | -141.3861 | 53.3188 | 2.9273e+18 | 12.5765 | [6 empty] | 185.1917 | 97.8884 | 298.7097 | [5 empty] | 50.8982 | -89.1836 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 185.0565 | 98.0347 | 295.7663 | [7 empty] | 51.2829 | -88.343 | 0.9245 | 1.3722e+17 | 0.1839 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 50.2685 | -166.1724 | 53.9528 | 2.9273e+18 | 11.776 | [6 empty] | 209.3441 | 108.1244 | 419.2113 | [5 empty] | 40.4816 | -113.1147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 208.0001 | 107.5519 | 418.5337 | [7 empty] | 39.9354 | -113.1441 | 0.547 | 2.9273e+18 | 0.1627 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 116.8299 | 38.6139 | 31.5205 | 2244.3827 | 11.354 | [6 empty] | 137.8745 | 94.2016 | 8.7304 | [5 empty] | 86.402 | 30.3869 | 2244.3827 | [5 empty] | 137.3544 | 93.5034 | 8.2751 | [7 empty] | 86.9931 | 30.4273 | 0.5925 | 2244.3827 | 0.2473 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 114.0677 | 34.3703 | 28.6179 | 2244.3827 | 10.92 | [6 empty] | 138.2472 | 94.3595 | 10.5898 | [5 empty] | 85.916 | 29.2256 | 2244.3827 | [5 empty] | 136.9921 | 93.5867 | 10.7115 | [7 empty] | 85.3415 | 29.0137 | 0.6123 | 2244.3827 | 0.2343 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 108.4897 | 19.8629 | 25.2253 | 2244.3827 | 12.8492 | [6 empty] | 140.1341 | 95.1592 | 20.004 | [5 empty] | 83.5287 | 23.5051 | 2244.3827 | [5 empty] | 139.2782 | 94.5016 | 19.6126 | [7 empty] | 83.5272 | 23.5623 | 0.0572 | 2244.3827 | 0.1771 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 97.3455 | -5.5112 | 25.3758 | 2244.3826 | 15.2209 | [6 empty] | 144.3589 | 96.9497 | 41.0824 | [5 empty] | 78.5889 | 11.5803 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.9227 | 96.1823 | 41.7887 | [7 empty] | 77.5452 | 11.0247 | 1.1824 | 2244.3827 | 0.4376 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 84.5195 | -36.482 | 32.8811 | 5276.1863 | 15.0525 | [6 empty] | 151.5741 | 100.0076 | 77.0808 | [5 empty] | 71.2447 | -6.3996 | 3027.6651 | [5 empty] | 150.384 | 99.2904 | 75.7762 | [7 empty] | 71.1347 | -5.9992 | 0.4152 | 2987.7813 | 0.2529 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 72.0823 | -68.4998 | 40.7757 | 10131.6266 | 14.3319 | [6 empty] | 162.3467 | 104.5732 | 130.828 | [5 empty] | 62.2489 | -28.9275 | 5448.2406 | [5 empty] | 160.4589 | 103.6165 | 129.5723 | [7 empty] | 61.5599 | -28.7322 | 0.7161 | 5457.419 | 0.2403 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.5483 | -100.7356 | 47.2849 | 73503.2805 | 13.6039 | [6 empty] | 177.1883 | 110.8632 | 204.876 | [5 empty] | 52.5747 | -53.9678 | 9967.3248 | [5 empty] | 175.1312 | 110.0612 | 205.224 | [7 empty] | 51.2041 | -54.3132 | 1.4135 | 10226.6634 | 0.3575 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.9046 | -130.1702 | 50.7652 | 2.9273e+18 | 12.7265 | [6 empty] | 196.5703 | 119.0775 | 301.577 | [5 empty] | 43.0518 | -79.7436 | 44206.7376 | [5 empty] | 196.5383 | 119.0354 | 300.8264 | [7 empty] | 43.2025 | -79.5652 | 0.2335 | 42831.609 | 0.0546 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 39.2738 | -156.674 | 52.0076 | 2.9273e+18 | 11.9006 | [6 empty] | 220.7226 | 129.3135 | 422.0786 | [5 empty] | 34.2656 | -104.9081 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 220.3777 | 129.4585 | 420.3759 | [7 empty] | 34.1718 | -104.4596 | 0.4582 | 2.9273e+18 | 0.0848 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 74.0352 | 51.0526 | 18.715 | 2244.3827 | 10.4141 | [6 empty] | 157.3072 | 130.3893 | 13.6272 | [5 empty] | 58.8202 | 40.1551 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.5811 | 130.1136 | 13.4792 | [7 empty] | 59.5419 | 40.0738 | 0.7262 | 2244.3827 | 0.2238 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 72.0557 | 47.3738 | 15.8159 | 2244.3827 | 9.7561 | [6 empty] | 157.6799 | 130.5472 | 15.4867 | [5 empty] | 58.5427 | 39.1555 | 2244.3827 | [5 empty] | 157.8971 | 130.2537 | 15.4258 | [7 empty] | 59.1895 | 39.0295 | 0.659 | 2244.3827 | 0.235 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 69.1542 | 34.4193 | 11.9883 | 2244.3827 | 10.4593 | [6 empty] | 159.5668 | 131.3469 | 24.9008 | [5 empty] | 57.168 | 34.1967 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.6482 | 131.0214 | 24.7329 | [7 empty] | 57.7083 | 34.1327 | 0.544 | 2244.3827 | 0.1824 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 62.367 | 11.1872 | 14.8851 | 3050.7764 | 14.6623 | [6 empty] | 163.7916 | 133.1374 | 45.9792 | [5 empty] | 54.2634 | 23.6732 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.8239 | 132.6247 | 46.495 | [7 empty] | 53.5986 | 23.351 | 0.7387 | 2244.3827 | 0.2317 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.4592 | -18.2562 | 26.0106 | 4799.0348 | 16.5798 | [6 empty] | 171.0068 | 136.1953 | 81.9776 | [5 empty] | 49.7897 | 7.3318 | 3241.718 | [5 empty] | 171.1226 | 136.3279 | 80.9191 | [7 empty] | 50.0342 | 7.8424 | 0.5661 | 3208.3023 | 0.3483 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.6162 | -49.902 | 36.0651 | 7791.3541 | 15.2328 | [6 empty] | 181.7795 | 140.7609 | 135.7249 | [5 empty] | 44.0454 | -13.9287 | 4746.7393 | [5 empty] | 180.7548 | 140.2239 | 135.4781 | [7 empty] | 43.578 | -13.9673 | 0.469 | 4762.9425 | 0.148 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 38.1551 | -82.8445 | 44.3251 | 17535.1738 | 14.1389 | [6 empty] | 196.621 | 147.0509 | 209.7728 | [5 empty] | 37.526 | -38.5239 | 7356.0138 | [5 empty] | 195.2563 | 146.8846 | 211.8822 | [7 empty] | 36.0082 | -39.1384 | 1.6375 | 7515.194 | 0.4949 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.6974 | -113.7822 | 49.0098 | 6.4036e+17 | 12.9155 | [6 empty] | 216.003 | 155.2652 | 306.4738 | [5 empty] | 30.7473 | -64.7724 | 14304.1089 | [5 empty] | 215.4386 | 155.0309 | 302.9543 | [7 empty] | 31.0358 | -63.8911 | 0.9274 | 13855.2676 | 0.2396 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.5134 | -141.9617 | 50.8477 | 2.9273e+18 | 11.8555 | [6 empty] | 240.1553 | 165.5013 | 426.9754 | [5 empty] | 24.1666 | -91.1183 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 238.7674 | 165.2395 | 422.2355 | [7 empty] | 23.9802 | -90.0906 | 1.0444 | 34304762786617360 | 0.1909 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 32.1778 | 64.2239 | 13.1158 | 2244.3827 | 9.3664 | [6 empty] | 186.3211 | 184.419 | 20.9384 | [5 empty] | 31.2176 | 51.1433 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.8685 | 182.9337 | 20.3346 | [7 empty] | 32.2768 | 51.0096 | 1.0677 | 2244.3827 | 0.4329 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.9046 | 61.0307 | 10.7284 | 2244.3826 | 8.8356 | [6 empty] | 186.6938 | 184.577 | 22.7978 | [5 empty] | 31.075 | 50.3036 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.7909 | 182.8855 | 22.7601 | [7 empty] | 31.7491 | 49.9122 | 0.7794 | 2244.3827 | 0.398 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.7867 | 49.6321 | 3.5652 | 1962.8794 | 8.2274 | [6 empty] | 188.5807 | 185.3767 | 32.212 | [5 empty] | 30.3645 | 46.114 | 2401.5248 | [5 empty] | 188.0641 | 184.2923 | 31.8858 | [7 empty] | 30.9107 | 45.9758 | 0.5633 | 2130.0121 | 0.2671 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 26.141 | 28.7878 | 8.7314 | 3338.9937 | 9.7939 | [6 empty] | 192.8054 | 187.1672 | 53.2903 | [5 empty] | 28.8375 | 37.0924 | 1914.941 | [5 empty] | 191.4901 | 185.9915 | 53.5529 | [7 empty] | 28.5444 | 36.759 | 0.4439 | 1910.3825 | 0.2112 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.9452 | 1.5156 | 21.6807 | 4486.9417 | 17.4528 | [6 empty] | 200.0207 | 190.2251 | 89.2888 | [5 empty] | 26.4157 | 22.7304 | 3342.7392 | [5 empty] | 200.153 | 189.6694 | 87.5187 | [7 empty] | 27.3341 | 23.1962 | 1.0298 | 3304.7081 | 0.3736 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.8087 | -28.8854 | 32.7338 | 6422.1165 | 17.8318 | [6 empty] | 210.7933 | 194.7906 | 143.036 | [5 empty] | 23.176 | 3.4054 | 4282.4818 | [5 empty] | 209.5083 | 194.0696 | 141.9708 | [7 empty] | 22.7809 | 3.646 | 0.4626 | 4277.7183 | 0.299 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.9283 | -61.6063 | 42.2581 | 10679.6053 | 16.205 | [6 empty] | 225.6349 | 201.0807 | 217.0839 | [5 empty] | 19.3136 | -19.8333 | 5858.7162 | [5 empty] | 226.702 | 201.5618 | 215.7189 | [7 empty] | 20.0538 | -19.332 | 0.894 | 5796.9937 | 0.3821 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.558 | -93.3545 | 48.1777 | 30413.8533 | 14.0672 | [6 empty] | 245.0169 | 209.295 | 313.785 | [5 empty] | 15.0772 | -45.62 | 8856.2261 | [5 empty] | 244.8632 | 209.5343 | 309.8238 | [7 empty] | 15.3449 | -44.4716 | 1.1791 | 8657.1882 | 0.387 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9584 | -122.9154 | 50.9525 | 2.9273e+18 | 12.2305 | [6 empty] | 269.1692 | 219.531 | 434.2865 | [5 empty] | 10.7404 | -72.4162 | 17696.3184 | [5 empty] | 267.8254 | 219.0869 | 432.9157 | [7 empty] | 10.2419 | -72.1878 | 0.5483 | 17700.4934 | 0.2013 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.3883 | 77.4042 | 19.2719 | 1924.529 | 8.6394 | [6 empty] | 226.2937 | 258.8562 | 31.011 | [5 empty] | 5.9136 | 62.5695 | 1939.2241 | [5 empty] | 224.3454 | 258.2032 | 31.188 | [7 empty] | 4.6968 | 62.5816 | 1.2168 | 1932.1953 | 0.4404 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.066 | 74.6049 | 18.1371 | 1900.0172 | 8.4553 | [6 empty] | 226.6664 | 259.0142 | 32.8704 | [5 empty] | 5.8474 | 61.8691 | 1931.8577 | [5 empty] | 224.8163 | 258.4412 | 33.4945 | [7 empty] | 4.5946 | 61.7212 | 1.2615 | 1923.3159 | 0.482 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0845 | 64.6407 | 14.0789 | 3033.7069 | 8.3378 | [6 empty] | 228.5533 | 259.8138 | 42.2846 | [5 empty] | 5.5159 | 58.3604 | 1897.9687 | [5 empty] | 226.9833 | 259.3346 | 42.8206 | [7 empty] | 4.456 | 58.2317 | 1.0678 | 1891.7351 | 0.417 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.7549 | 46.1378 | 14.3046 | 3494.4468 | 9.6484 | [6 empty] | 232.7781 | 261.6044 | 63.3629 | [5 empty] | 4.7945 | 50.7241 | 3034.0613 | [5 empty] | 232.4616 | 261.4706 | 62.5259 | [7 empty] | 4.7432 | 51.0224 | 0.3027 | 3026.9767 | 0.1309 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.4709 | 21.3017 | 22.1122 | 4294.0829 | 13.0273 | [6 empty] | 239.9933 | 264.6623 | 99.3614 | [5 empty] | 3.6245 | 38.339 | 3397.2273 | [5 empty] | 239.3152 | 264.9046 | 98.6559 | [7 empty] | 3.0146 | 38.7205 | 0.7194 | 3395.8166 | 0.323 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.9683 | -7.2393 | 31.7152 | 5600.486 | 20.1738 | [6 empty] | 250.766 | 269.2278 | 153.1086 | [5 empty] | 2.0083 | 21.2302 | 4007.0512 | [5 empty] | 250.4143 | 269.6763 | 152.5511 | [7 empty] | 1.5248 | 21.5751 | 0.5939 | 4002.7693 | 0.3997 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.8903 | -70.4766 | 48.0134 | 13538.2453 | 15.5587 | [6 empty] | 284.9895 | 283.7322 | 323.8576 | [5 empty] | -2.3048 | -24.4254 | 6654.2335 | [5 empty] | 284.9377 | 284.1388 | 321.153 | [7 empty] | -2.2669 | -23.6178 | 0.8084 | 6585.5599 | 0.3325 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -18.09 | -100.8571 | 51.9121 | 49788.8767 | 12.9387 | [6 empty] | 309.1418 | 293.9682 | 444.3591 | [5 empty] | -4.7849 | -50.6791 | 9797.0942 | [5 empty] | 310.2264 | 295.1645 | 439.4527 | [7 empty] | -4.2241 | -49.3013 | 1.4875 | 9521.0846 | 0.5059 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.7243 | 90.1606 | 28.9942 | 3043.6681 | 8.1839 | [6 empty] | 278.4949 | 356.0656 | 44.1651 | [5 empty] | -16.6148 | 74.0548 | 1856.3936 | [5 empty] | 278.1167 | 355.098 | 43.7911 | [7 empty] | -16.2999 | 74.0146 | 0.3175 | 1857.6577 | 0.1235 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -40.999 | 87.6589 | 28.1906 | 3090.1579 | 8.1907 | [6 empty] | 278.8676 | 356.2235 | 46.0245 | [5 empty] | -16.6403 | 73.4687 | 1852.9135 | [5 empty] | 279.0804 | 355.5596 | 45.6676 | [7 empty] | -16.0782 | 73.4226 | 0.5639 | 1854.8502 | 0.1888 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.4096 | 78.9205 | 25.0881 | 3244.3023 | 8.4963 | [6 empty] | 280.7545 | 357.0232 | 55.4387 | [5 empty] | -16.7681 | 70.5247 | 3035.6862 | [5 empty] | 281.925 | 356.7516 | 55.0802 | [7 empty] | -15.7527 | 70.4587 | 1.0175 | 3024.4775 | 0.3302 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.8592 | 62.5336 | 23.8597 | 3588.6487 | 10.0079 | [6 empty] | 284.9793 | 358.8137 | 76.517 | [5 empty] | -17.049 | 64.0695 | 3176.2558 | [5 empty] | 284.722 | 358.3286 | 75.7061 | [7 empty] | -16.8757 | 64.2347 | 0.2394 | 3169.9603 | 0.1184 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -41.0329 | 40.1039 | 27.0477 | 4172.9661 | 12.4025 | [6 empty] | 292.1945 | 361.8716 | 112.5155 | [5 empty] | -17.5129 | 53.4601 | 3429.0945 | [5 empty] | 292.024 | 361.6173 | 111.3904 | [7 empty] | -17.3763 | 53.7431 | 0.3142 | 3420.1703 | 0.1412 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.8358 | 13.7288 | 33.5889 | 5094.2747 | 15.9444 | [6 empty] | 302.9672 | 366.4372 | 166.2627 | [5 empty] | -18.1711 | 38.5185 | 3844.4465 | [5 empty] | 301.7805 | 366.3008 | 165.8192 | [7 empty] | -18.8359 | 38.7132 | 0.6927 | 3847.6896 | 0.2419 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -41.0463 | -16.3047 | 42.042 | 6654.7391 | 21.4942 | [6 empty] | 317.8087 | 372.7272 | 240.3107 | [5 empty] | -19.0177 | 19.5042 | 4501.0085 | [5 empty] | 316.9826 | 372.6211 | 238.6548 | [7 empty] | -19.3273 | 19.9612 | 0.552 | 4488.4714 | 0.2473 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.9679 | -47.1105 | 48.8532 | 9439.2593 | 17.5676 | [6 empty] | 337.1907 | 380.9415 | 337.0117 | [5 empty] | -20.0326 | -2.9705 | 5527.0191 | [5 empty] | 336.049 | 380.2316 | 335.4848 | [7 empty] | -20.2431 | -2.7246 | 0.3237 | 5518.6582 | 0.2304 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -41.2175 | -77.547 | 53.566 | 16137.6747 | 11.321 | [6 empty] | 361.3431 | 391.1776 | 457.5132 | [5 empty] | -21.1773 | -27.871 | 7180.8329 | [5 empty] | 362.2136 | 391.6784 | 449.0633 | [7 empty] | -20.2019 | -26.0673 | 2.0506 | 7005.3567 | 0.6278 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.4971 | 102.5923 | 39.0112 | 3225.8273 | 8.0875 | [6 empty] | 343.5442 | 477.2006 | 60.5567 | [5 empty] | -36.5006 | 85.3552 | 3107.3793 | [5 empty] | 343.627 | 477.4583 | 60.4317 | [7 empty] | -36.5566 | 85.4237 | 0.0885 | 3106.9833 | 0.0244 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -71.4739 | 100.3385 | 38.2415 | 3261.2439 | 8.1575 | [6 empty] | 343.9169 | 477.3585 | 62.4162 | [5 empty] | -36.5049 | 84.8602 | 3116.2345 | [5 empty] | 343.9793 | 477.5851 | 62.5085 | [7 empty] | -36.5773 | 84.8683 | 0.0728 | 3117.0291 | 0.0236 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.5668 | 92.6923 | 35.571 | 3381.1186 | 8.5737 | [6 empty] | 345.8038 | 478.1582 | 71.8303 | [5 empty] | -36.5267 | 82.369 | 3161.3853 | [5 empty] | 345.7927 | 478.2733 | 72.1038 | [7 empty] | -36.6078 | 82.3183 | 0.0956 | 3163.2216 | 0.0421 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -70.2849 | 78.1746 | 33.7343 | 3647.4544 | 9.9307 | [6 empty] | 350.0286 | 479.9487 | 92.9087 | [5 empty] | -36.5755 | 76.8783 | 3264.611 | [5 empty] | 349.5632 | 479.5146 | 93.0371 | [7 empty] | -36.668 | 76.8095 | 0.1152 | 3266.4861 | 0.048 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.5556 | 58.031 | 34.3081 | 4088.1639 | 11.7992 | [6 empty] | 357.2438 | 483.0066 | 128.9071 | [5 empty] | -36.6588 | 67.7698 | 3448.8014 | [5 empty] | 356.3749 | 482.7544 | 129.2382 | [7 empty] | -37.0789 | 67.7137 | 0.4239 | 3454.2666 | 0.135 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -68.3094 | 33.8794 | 37.8164 | 4760.5943 | 14.1166 | [6 empty] | 368.0164 | 487.5722 | 182.6544 | [5 empty] | -36.7828 | 54.7636 | 3745.2643 | [5 empty] | 366.2125 | 486.506 | 182.5719 | [7 empty] | -37.3411 | 54.7206 | 0.5599 | 3751.9434 | 0.181 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -67.2456 | 5.7836 | 44.1559 | 5838.6464 | 17.9344 | [6 empty] | 382.858 | 493.8622 | 256.7023 | [5 empty] | -36.9532 | 37.9103 | 4200.8297 | [5 empty] | 384.102 | 495.684 | 254.0738 | [7 empty] | -36.8245 | 38.7709 | 0.8702 | 4174.9477 | 0.3578 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.8466 | -23.7227 | 50.2587 | 7540.6587 | 20.9712 | [6 empty] | 402.24 | 502.0765 | 353.4033 | [5 empty] | -37.1748 | 17.5552 | 4886.448 | [5 empty] | 403.9807 | 503.1 | 348.6972 | [7 empty] | -36.325 | 18.6242 | 1.3657 | 4833.8028 | 0.6266 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.6222 | -53.6256 | 55.2315 | 10607.4069 | 16.4096 | [6 empty] | 426.3923 | 512.3126 | 473.9049 | [5 empty] | -37.4491 | -5.5409 | 5912.0553 | [5 empty] | 427.3365 | 513.5424 | 469.6156 | [7 empty] | -37.1449 | -4.5175 | 1.0677 | 5852.5897 | 0.5371 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 214.1272 | 17.4312 | 65.1214 | 2244.3827 | 9.755 | [6 empty] | 179.8937 | 91.9936 | 8.0713 | [5 empty] | 149.104 | 21.0068 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.4819 | 90.6595 | 7.9238 | [7 empty] | 148.4186 | 20.8485 | 0.7034 | 2244.3827 | 0.3023 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 203.0023 | 2.6488 | 59.0912 | 2244.3827 | 12.6187 | [6 empty] | 181.7806 | 92.7933 | 17.4855 | [5 empty] | 145.3305 | 15.5229 | 2244.3827 | [5 empty] | 178.612 | 91.126 | 17.1517 | [7 empty] | 144.298 | 15.39 | 1.041 | 2244.3827 | 0.3804 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 182.6736 | -22.818 | 52.5535 | 2244.3827 | 13.638 | [6 empty] | 186.0054 | 94.5838 | 38.5638 | [5 empty] | 137.5283 | 4.085 | 2244.3827 | [5 empty] | 184.0636 | 93.5596 | 37.9575 | [7 empty] | 137.0431 | 4.1533 | 0.49 | 2244.3827 | 0.2358 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 159.3849 | -53.0906 | 52.0685 | 2244.3827 | 13.2094 | [6 empty] | 193.2206 | 97.6417 | 74.5623 | [5 empty] | 125.9454 | -13.1792 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.2965 | 96.6109 | 73.9263 | [7 empty] | 125.429 | -13.2059 | 0.517 | 2244.3827 | 0.2299 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 137.1288 | -83.6342 | 54.9748 | 8991.5223 | 12.5488 | [6 empty] | 203.9932 | 102.2073 | 128.3095 | [5 empty] | 111.7911 | -34.8467 | 3917.7476 | [5 empty] | 201.4153 | 100.892 | 127.9703 | [7 empty] | 110.7469 | -35.169 | 1.0929 | 4011.0409 | 0.3241 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 115.708 | -113.986 | 58.2156 | 47297.4963 | 11.9371 | [6 empty] | 218.8348 | 108.4973 | 202.3575 | [5 empty] | 96.623 | -58.9877 | 7765.3173 | [5 empty] | 218.1899 | 108.1681 | 203.6147 | [7 empty] | 95.9787 | -59.5066 | 0.8273 | 7903.6695 | 0.1649 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.8433 | -141.3424 | 59.6372 | 6.4036e+17 | 11.1997 | [6 empty] | 238.2168 | 116.7116 | 299.0585 | [5 empty] | 81.7659 | -83.9132 | 19954.3955 | [5 empty] | 237.6616 | 116.4049 | 299.3146 | [7 empty] | 81.4913 | -84.0895 | 0.3263 | 20336.0846 | 0.0797 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 82.5216 | -166.2025 | 59.6267 | 2.9273e+18 | 10.4478 | [6 empty] | 262.3691 | 126.9477 | 419.56 | [5 empty] | 68.1488 | -108.334 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 261.4234 | 126.6441 | 415.1308 | [7 empty] | 68.4839 | -107.4956 | 0.9029 | 6.4036e+17 | 0.1559 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 210.8945 | 23.8278 | 63.3295 | 2244.3827 | 9.3729 | [6 empty] | 180.5248 | 93.7049 | 6.4648 | [5 empty] | 147.5738 | 22.7749 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.2833 | 92.2474 | 6.3727 | [7 empty] | 145.9461 | 22.6986 | 1.6294 | 2244.3827 | 0.3592 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 207.2286 | 19.3114 | 60.4462 | 2244.3827 | 9.7613 | [6 empty] | 180.8975 | 93.8629 | 8.3243 | [5 empty] | 146.8285 | 21.6705 | 2244.3827 | [5 empty] | 179.1261 | 93.0391 | 8.2174 | [7 empty] | 146.0196 | 21.6424 | 0.8094 | 2244.3827 | 0.2022 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 196.7938 | 4.7546 | 54.8409 | 2244.3827 | 12.5058 | [6 empty] | 182.7844 | 94.6625 | 17.7384 | [5 empty] | 143.1662 | 16.2265 | 2244.3827 | [5 empty] | 181.3375 | 94.0051 | 17.3508 | [7 empty] | 142.6169 | 16.3628 | 0.5659 | 2244.3827 | 0.2268 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 177.5694 | -20.4443 | 49.0212 | 2244.3827 | 13.6555 | [6 empty] | 187.0091 | 96.4531 | 38.8168 | [5 empty] | 135.5831 | 4.8584 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.355 | 95.8091 | 39.0127 | [7 empty] | 134.4556 | 4.6745 | 1.1424 | 2244.3827 | 0.2157 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 155.4249 | -50.6149 | 49.3387 | 2244.3828 | 13.2991 | [6 empty] | 194.2244 | 99.511 | 74.8153 | [5 empty] | 124.2987 | -12.3334 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.988 | 98.6301 | 74.6055 | [7 empty] | 123.0115 | -12.4152 | 1.2898 | 2244.3827 | 0.2425 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 134.0582 | -81.2857 | 52.8792 | 8649.9987 | 12.6716 | [6 empty] | 204.997 | 104.0765 | 128.5625 | [5 empty] | 110.4667 | -33.9608 | 3898.36 | [5 empty] | 202.1439 | 102.9816 | 128.8055 | [7 empty] | 108.6496 | -34.3363 | 1.8555 | 4040.8771 | 0.3474 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 113.3117 | -111.879 | 56.6094 | 36525.882 | 12.073 | [6 empty] | 219.8386 | 110.3666 | 202.6104 | [5 empty] | 95.5929 | -58.1141 | 7646.9716 | [5 empty] | 220.4204 | 110.7883 | 202.0256 | [7 empty] | 95.8861 | -57.751 | 0.4667 | 7562.2108 | 0.1274 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.9301 | -139.5489 | 58.395 | 6.4036e+17 | 11.3437 | [6 empty] | 239.2205 | 118.5809 | 299.3114 | [5 empty] | 80.9748 | -83.1014 | 19004.377 | [5 empty] | 238.2328 | 118.4569 | 299.4224 | [7 empty] | 80.2083 | -83.1092 | 0.7665 | 19312.7541 | 0.1186 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.903 | -164.7115 | 58.6399 | 2.9273e+18 | 10.5985 | [6 empty] | 263.3729 | 128.8169 | 419.813 | [5 empty] | 67.5362 | -107.6154 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 262.2375 | 128.7347 | 416.5222 | [7 empty] | 67.3519 | -106.8961 | 0.7425 | 6.4036e+17 | 0.1177 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 187.5893 | 29.6902 | 51.0359 | 2244.3827 | 9.7561 | [6 empty] | 185.6067 | 103.1686 | 7.7454 | [5 empty] | 136.6925 | 25.9257 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.9766 | 103.1028 | 7.5 | [7 empty] | 137.402 | 25.9634 | 0.7105 | 2244.3827 | 0.1445 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 184.3348 | 25.4626 | 48.289 | 2244.3827 | 9.6778 | [6 empty] | 185.9794 | 103.3265 | 9.6049 | [5 empty] | 136.0495 | 24.8627 | 2244.3827 | [5 empty] | 186.3394 | 103.2499 | 9.5402 | [7 empty] | 136.6782 | 24.7924 | 0.6326 | 2244.3827 | 0.088 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 175.8881 | 11.4938 | 43.7661 | 2244.3827 | 12.2166 | [6 empty] | 187.8663 | 104.1262 | 19.019 | [5 empty] | 132.8814 | 19.6116 | 2244.3827 | [5 empty] | 189.4742 | 104.6855 | 18.3712 | [7 empty] | 134.2896 | 19.9619 | 1.4512 | 2244.3827 | 0.3703 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 159.8374 | -13.0029 | 39.9032 | 2244.3827 | 13.862 | [6 empty] | 192.0911 | 105.9167 | 40.0974 | [5 empty] | 126.2789 | 8.5862 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.53 | 106.0304 | 40.1301 | [7 empty] | 126.6276 | 8.5558 | 0.3501 | 2244.3827 | 0.0498 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 141.0693 | -42.8431 | 42.5314 | 3683.171 | 13.6557 | [6 empty] | 199.3063 | 108.9746 | 76.0958 | [5 empty] | 116.3464 | -8.2353 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.6201 | 108.503 | 75.9042 | [7 empty] | 116.2771 | -8.3089 | 0.1011 | 2244.3827 | 0.1014 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 122.6122 | -73.7567 | 47.8911 | 7826.177 | 13.0233 | [6 empty] | 210.079 | 113.5402 | 129.8431 | [5 empty] | 103.9958 | -29.632 | 3819.6614 | [5 empty] | 209.2455 | 113.1913 | 129.6222 | [7 empty] | 103.601 | -29.6368 | 0.3948 | 3838.1411 | 0.0852 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 104.2493 | -104.9799 | 52.9951 | 22459.8129 | 12.4189 | [6 empty] | 224.9205 | 119.8302 | 203.891 | [5 empty] | 90.4999 | -53.7995 | 7129.2544 | [5 empty] | 223.1876 | 118.9623 | 204.4926 | [7 empty] | 89.5618 | -54.2821 | 1.055 | 7259.7569 | 0.2466 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 88.5883 | -133.5223 | 55.6915 | 6.4036e+17 | 11.6712 | [6 empty] | 244.3025 | 128.0445 | 300.592 | [5 empty] | 77.022 | -79.0451 | 15537.7111 | [5 empty] | 243.0497 | 127.684 | 299.1561 | [7 empty] | 76.5797 | -78.7473 | 0.5333 | 15489.1844 | 0.1022 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.6846 | -159.5125 | 56.4652 | 2.9273e+18 | 10.9225 | [6 empty] | 268.4548 | 138.2806 | 421.0936 | [5 empty] | 64.4504 | -103.9825 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 266.4669 | 137.8082 | 415.9777 | [7 empty] | 64.2181 | -102.9833 | 1.0258 | 1.3722e+17 | 0.1768 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 151.6921 | 39.0497 | 36.2904 | 2244.3827 | 9.7674 | [6 empty] | 196.9853 | 124.3577 | 10.6127 | [5 empty] | 116.0637 | 32.1499 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.7462 | 123.2569 | 10.3798 | [7 empty] | 116.2792 | 32.0106 | 0.2566 | 2244.3827 | 0.2054 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 148.9792 | 35.2403 | 33.641 | 2244.3827 | 9.2751 | [6 empty] | 197.3579 | 124.5157 | 12.4721 | [5 empty] | 115.5856 | 31.1677 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.1167 | 124.0906 | 12.1742 | [7 empty] | 116.029 | 31.1805 | 0.4436 | 2244.3827 | 0.121 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 143.0492 | 22.2344 | 30.1051 | 2244.3827 | 11.3867 | [6 empty] | 199.2448 | 125.3153 | 21.8863 | [5 empty] | 113.2195 | 26.2973 | 2244.3827 | [5 empty] | 197.812 | 124.3076 | 21.7568 | [7 empty] | 113.008 | 26.1525 | 0.2563 | 2244.3827 | 0.1941 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 131.1782 | -0.9777 | 28.5277 | 2244.3827 | 14.0848 | [6 empty] | 203.4696 | 127.1058 | 42.9646 | [5 empty] | 108.2323 | 15.9727 | 2244.3827 | [5 empty] | 203.1426 | 126.8339 | 41.6913 | [7 empty] | 108.6603 | 16.5092 | 0.6863 | 2244.3827 | 0.4063 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 117.0469 | -30.0206 | 34.2107 | 3752.3471 | 14.3046 | [6 empty] | 210.6849 | 130.1638 | 78.9631 | [5 empty] | 100.5848 | -0.031 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.5506 | 129.0155 | 79.2008 | [7 empty] | 99.6115 | -0.3964 | 1.0397 | 2244.3827 | 0.304 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.8304 | -60.8919 | 41.8439 | 6837.8484 | 13.5386 | [6 empty] | 221.4575 | 134.7293 | 132.7103 | [5 empty] | 90.8278 | -20.8064 | 3716.4103 | [5 empty] | 221.7919 | 134.8546 | 130.7967 | [7 empty] | 91.5517 | -20.0654 | 1.0359 | 3623.1649 | 0.2971 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 88.119 | -92.7981 | 48.7169 | 14473.7132 | 12.8702 | [6 empty] | 236.2991 | 141.0194 | 206.7583 | [5 empty] | 79.846 | -44.7888 | 6307.478 | [5 empty] | 235.4835 | 140.9342 | 206.3826 | [7 empty] | 79.2727 | -44.6269 | 0.5957 | 6313.231 | 0.0969 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 75.2245 | -122.4707 | 52.5551 | 1.3722e+17 | 12.0363 | [6 empty] | 255.681 | 149.2337 | 303.4593 | [5 empty] | 68.5414 | -70.3423 | 11578.3627 | [5 empty] | 255.0184 | 149.2645 | 299.8598 | [7 empty] | 68.692 | -69.3266 | 1.0268 | 11247.625 | 0.2164 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 63.2411 | -149.6344 | 53.9469 | 2.9273e+18 | 11.2425 | [6 empty] | 279.8334 | 159.4697 | 423.9608 | [5 empty] | 57.6939 | -95.9734 | 63889.7862 | [5 empty] | 278.2697 | 159.1006 | 418.9873 | [7 empty] | 57.6364 | -94.9559 | 1.0191 | 54285.9201 | 0.1793 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.8635 | 50.5614 | 22.9481 | 2244.3827 | 9.3539 | [6 empty] | 216.418 | 160.5454 | 15.5095 | [5 empty] | 89.0506 | 40.895 | 2244.3827 | [5 empty] | 216.4865 | 160.0874 | 14.8956 | [7 empty] | 89.8369 | 41.0064 | 0.7941 | 2244.3827 | 0.1943 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 107.7686 | 47.1918 | 20.3358 | 2244.3827 | 8.6085 | [6 empty] | 216.7907 | 160.7034 | 17.3689 | [5 empty] | 88.7389 | 40.0213 | 2244.3827 | [5 empty] | 215.8547 | 159.8376 | 16.9425 | [7 empty] | 88.8777 | 40.05 | 0.1418 | 2244.3827 | 0.1525 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 104.2013 | 35.3637 | 17.0155 | 2244.3827 | 9.6494 | [6 empty] | 218.6776 | 161.5031 | 26.7831 | [5 empty] | 87.1886 | 35.67 | 2244.3827 | [5 empty] | 218.0273 | 160.7614 | 26.0277 | [7 empty] | 87.5665 | 35.8367 | 0.4131 | 2244.3827 | 0.2021 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 96.217 | 13.8813 | 17.5368 | 2244.3827 | 13.6118 | [6 empty] | 222.9023 | 163.2936 | 47.8614 | [5 empty] | 83.8782 | 26.343 | 2244.3827 | [5 empty] | 221.7198 | 162.6514 | 48.1737 | [7 empty] | 83.2939 | 26.126 | 0.6233 | 2244.3827 | 0.1667 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.6447 | -13.7418 | 26.5722 | 3788.4551 | 15.6233 | [6 empty] | 230.1176 | 166.3515 | 83.8599 | [5 empty] | 78.6876 | 11.611 | 2244.3827 | [5 empty] | 228.4586 | 165.2764 | 84.7549 | [7 empty] | 77.952 | 11.0281 | 0.9386 | 2244.3827 | 0.3935 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.8184 | -44.0304 | 36.37 | 5985.7731 | 14.5767 | [6 empty] | 240.8902 | 170.917 | 137.6071 | [5 empty] | 71.8583 | -8.0002 | 3636.6316 | [5 empty] | 241.0139 | 171.0072 | 135.2893 | [7 empty] | 72.4031 | -7.1523 | 1.0079 | 3569.4835 | 0.4104 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 66.1009 | -76.1601 | 44.9245 | 10376.2942 | 13.6282 | [6 empty] | 255.7318 | 177.2071 | 211.6551 | [5 empty] | 63.8852 | -31.2903 | 5480.3374 | [5 empty] | 254.8198 | 176.7597 | 212.0141 | [7 empty] | 63.4164 | -31.5042 | 0.5153 | 5512.9745 | 0.1338 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.4966 | -106.7686 | 49.9754 | 31017.6103 | 12.54 | [6 empty] | 275.1138 | 185.4214 | 308.3561 | [5 empty] | 55.351 | -56.8064 | 8678.7019 | [5 empty] | 274.0675 | 185.2182 | 306.1915 | [7 empty] | 55.0649 | -56.2398 | 0.6347 | 8605.3834 | 0.1404 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 47.0527 | -135.1756 | 52.157 | 6.4036e+17 | 11.544 | [6 empty] | 299.2661 | 195.6574 | 428.8576 | [5 empty] | 46.8437 | -83.019 | 18387.555 | [5 empty] | 297.1628 | 195.3324 | 423.2783 | [7 empty] | 46.4124 | -81.7808 | 1.3112 | 17632.5935 | 0.2427 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 67.0524 | 63.16 | 13.824 | 2244.3827 | 8.7662 | [6 empty] | 245.4318 | 214.5752 | 22.8206 | [5 empty] | 60.1384 | 51.1892 | 2244.3827 | [5 empty] | 242.3532 | 212.0567 | 22.2008 | [7 empty] | 59.7354 | 51.1113 | 0.4105 | 2244.3827 | 0.2906 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.6375 | 60.1701 | 11.2753 | 2244.3827 | 8.027 | [6 empty] | 245.8045 | 214.7331 | 24.6801 | [5 empty] | 59.9537 | 50.4322 | 2244.3827 | [5 empty] | 242.7705 | 212.3044 | 24.1797 | [7 empty] | 59.4836 | 50.3206 | 0.4832 | 2244.3827 | 0.2795 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.8362 | 49.5693 | 5.6239 | 2244.3827 | 7.5094 | [6 empty] | 247.6914 | 215.5328 | 34.0943 | [5 empty] | 59.031 | 46.6474 | 2244.3827 | [5 empty] | 246.1198 | 213.7195 | 33.1892 | [7 empty] | 59.4205 | 46.6638 | 0.3899 | 2244.3827 | 0.2175 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.9442 | 30.0478 | 8.6174 | 1917.0575 | 10.3333 | [6 empty] | 251.9162 | 217.3233 | 55.1726 | [5 empty] | 57.0376 | 38.4517 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.5565 | 214.9457 | 55.3755 | [7 empty] | 56.0791 | 38.0454 | 1.0411 | 2244.3827 | 0.3363 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 53.0617 | 4.2965 | 20.9952 | 3811.0649 | 16.43 | [6 empty] | 259.1314 | 220.3812 | 91.1711 | [5 empty] | 53.8473 | 25.277 | 1922.4199 | [5 empty] | 256.0039 | 218.5472 | 91.5188 | [7 empty] | 52.6169 | 24.9094 | 1.2841 | 1909.1323 | 0.3455 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 47.0197 | -24.7532 | 32.1568 | 5356.3978 | 17.1872 | [6 empty] | 269.9041 | 224.9468 | 144.9183 | [5 empty] | 49.5258 | 7.3058 | 3587.2598 | [5 empty] | 266.4444 | 223.0363 | 144.0441 | [7 empty] | 48.3321 | 7.2909 | 1.1938 | 3609.0219 | 0.3549 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 40.0365 | -56.4324 | 41.9842 | 8109.727 | 15.4663 | [6 empty] | 284.7457 | 231.2368 | 218.9662 | [5 empty] | 44.2959 | -14.6649 | 4835.5496 | [5 empty] | 283.3777 | 230.4655 | 219.0181 | [7 empty] | 43.7906 | -14.8312 | 0.5319 | 4857.1987 | 0.1691 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.6431 | -87.4325 | 48.1924 | 14791.6125 | 13.8246 | [6 empty] | 304.1276 | 239.4511 | 315.6672 | [5 empty] | 38.4692 | -39.4824 | 6840.9346 | [5 empty] | 302.0322 | 238.2345 | 312.9918 | [7 empty] | 38.1511 | -39.0825 | 0.511 | 6818.6601 | 0.1741 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 27.0106 | -116.8768 | 51.4397 | 123878.8559 | 12.3205 | [6 empty] | 328.28 | 249.6872 | 436.1688 | [5 empty] | 32.4178 | -65.7221 | 10873.6811 | [5 empty] | 325.9031 | 248.7403 | 433.9626 | [7 empty] | 31.7004 | -65.4185 | 0.779 | 10881.2131 | 0.2202 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.3292 | 76.0661 | 15.0906 | 2244.3826 | 8.3078 | [6 empty] | 285.4045 | 289.0124 | 32.8933 | [5 empty] | 32.3516 | 62.2293 | 2244.3826 | [5 empty] | 285.2867 | 288.2785 | 32.3054 | [7 empty] | 32.8732 | 62.2702 | 0.5232 | 2244.3826 | 0.1857 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.5067 | 73.3951 | 13.6022 | 2395.9007 | 7.8872 | [6 empty] | 285.7772 | 289.1703 | 34.7527 | [5 empty] | 32.2497 | 61.5819 | 2244.3826 | [5 empty] | 285.1521 | 288.2236 | 34.5623 | [7 empty] | 32.4629 | 61.4912 | 0.2318 | 2244.3826 | 0.1116 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.9226 | 63.9722 | 8.8452 | 1963.0061 | 7.1338 | [6 empty] | 287.6641 | 289.97 | 44.1669 | [5 empty] | 31.7388 | 58.3352 | 2425.0704 | [5 empty] | 286.2744 | 288.6137 | 44.154 | [7 empty] | 31.6151 | 58.1638 | 0.2113 | 2429.3117 | 0.1197 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.1765 | 46.422 | 9.729 | 3113.3072 | 7.551 | [6 empty] | 291.8888 | 291.7605 | 65.2452 | [5 empty] | 30.6246 | 51.2472 | 1960.0504 | [5 empty] | 290.3334 | 290.609 | 65.5317 | [7 empty] | 30.1859 | 51.0301 | 0.4894 | 1955.3357 | 0.1748 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 18.9992 | 22.7897 | 19.5411 | 3824.1791 | 10.6209 | [6 empty] | 299.1041 | 294.8184 | 101.2437 | [5 empty] | 28.8114 | 39.6887 | 3019.9773 | [5 empty] | 297.307 | 293.6348 | 102.7293 | [7 empty] | 28.0517 | 39.0923 | 0.9658 | 3046.3757 | 0.3253 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.8476 | -4.565 | 30.0358 | 4924.7539 | 19.676 | [6 empty] | 309.8767 | 299.384 | 154.9909 | [5 empty] | 26.295 | 23.5953 | 3558.0213 | [5 empty] | 309.4409 | 299.1976 | 154.3909 | [7 empty] | 26.182 | 23.7602 | 0.1999 | 3554.0736 | 0.1473 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.8562 | -35.1494 | 40.1826 | 6767.8808 | 19.1124 | [6 empty] | 324.7183 | 305.674 | 229.0388 | [5 empty] | 23.1539 | 3.4123 | 4399.1033 | [5 empty] | 323.6824 | 305.7039 | 229.7633 | [7 empty] | 22.3409 | 3.3203 | 0.8183 | 4418.2497 | 0.3607 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.2496 | -65.8707 | 47.1941 | 10172.563 | 16.94 | [6 empty] | 344.1002 | 313.8883 | 325.7399 | [5 empty] | 19.5267 | -20.0437 | 5705.372 | [5 empty] | 343.613 | 313.8372 | 321.9352 | [7 empty] | 19.6854 | -19.1135 | 0.9436 | 5643.7253 | 0.4078 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2593 | -95.8294 | 51.5262 | 19972.8322 | 14.474 | [6 empty] | 368.2526 | 324.1244 | 446.2414 | [5 empty] | 15.6118 | -45.5694 | 7881.2244 | [5 empty] | 366.2877 | 324.2631 | 444.444 | [7 empty] | 14.5624 | -45.0112 | 1.1886 | 7860.5347 | 0.4144 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.675 | 88.7137 | 23.2601 | 1913.5498 | 7.94 | [6 empty] | 337.6057 | 386.2217 | 46.0473 | [5 empty] | 6.9473 | 73.5319 | 1939.821 | [5 empty] | 336.0008 | 385.319 | 45.823 | [7 empty] | 6.4073 | 73.5783 | 0.542 | 1937.8102 | 0.1781 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -11.0552 | 86.2952 | 22.3498 | 1896.7696 | 7.8236 | [6 empty] | 337.9784 | 386.3797 | 47.9068 | [5 empty] | 6.8952 | 72.9799 | 1934.8421 | [5 empty] | 338.1495 | 386.2364 | 47.5491 | [7 empty] | 7.1312 | 73.04 | 0.2436 | 1936.7269 | 0.093 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8792 | 77.9349 | 19.1423 | 2983.2368 | 7.7975 | [6 empty] | 339.8653 | 387.1793 | 57.321 | [5 empty] | 6.6331 | 70.2053 | 1911.2643 | [5 empty] | 339.4595 | 387.0549 | 57.3892 | [7 empty] | 6.4252 | 70.1999 | 0.2079 | 1910.2906 | 0.0716 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1874 | 62.215 | 18.343 | 3304.7364 | 8.98 | [6 empty] | 344.0901 | 388.9699 | 78.3993 | [5 empty] | 6.0574 | 64.1111 | 1866.0166 | [5 empty] | 342.1479 | 387.8506 | 78.8231 | [7 empty] | 5.3521 | 63.9436 | 0.7249 | 1862.7222 | 0.2735 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.5849 | 40.7199 | 22.9674 | 3831.7967 | 11.3532 | [6 empty] | 351.3053 | 392.0278 | 114.3978 | [5 empty] | 5.1083 | 54.0641 | 3164.8911 | [5 empty] | 348.7513 | 390.1332 | 115.0986 | [7 empty] | 4.4105 | 53.6955 | 0.7892 | 3179.8377 | 0.3251 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.7195 | 15.2908 | 30.7383 | 4638.0295 | 15.4966 | [6 empty] | 362.0779 | 396.5933 | 168.145 | [5 empty] | 3.7655 | 39.8498 | 3540.2818 | [5 empty] | 362.018 | 396.4626 | 165.9289 | [7 empty] | 4.0288 | 40.3982 | 0.6084 | 3521.8636 | 0.2484 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.5126 | -13.7642 | 39.9857 | 5935.0449 | 23.4465 | [6 empty] | 376.9195 | 402.8834 | 242.1929 | [5 empty] | 2.0466 | 21.6534 | 4120.6159 | [5 empty] | 376.0501 | 402.5359 | 240.9881 | [7 empty] | 1.8198 | 21.929 | 0.357 | 4114.4198 | 0.2254 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.7756 | -73.5332 | 52.353 | 12153.1029 | 16.3745 | [6 empty] | 420.4538 | 421.3337 | 459.3955 | [5 empty] | -2.2838 | -24.1888 | 6344.4599 | [5 empty] | 417.9749 | 420.9574 | 457.6974 | [7 empty] | -3.2989 | -23.7858 | 1.0921 | 6342.9095 | 0.7997 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.3651 | 101.1529 | 33.0036 | 3032.7418 | 7.8467 | [6 empty] | 402.655 | 507.3567 | 62.439 | [5 empty] | -15.7178 | 84.7649 | 1865.0192 | [5 empty] | 401.199 | 507.0617 | 62.6228 | [7 empty] | -16.4335 | 84.7928 | 0.7162 | 1862.9874 | 0.211 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.3974 | 98.9577 | 32.1909 | 3066.5997 | 7.8658 | [6 empty] | 403.0276 | 507.5147 | 64.2984 | [5 empty] | -15.7413 | 84.2923 | 1862.4605 | [5 empty] | 401.1028 | 506.957 | 64.9121 | [7 empty] | -16.6433 | 84.2084 | 0.906 | 1859.3837 | 0.2917 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.7802 | 91.5499 | 29.5372 | 3179.9102 | 8.1771 | [6 empty] | 404.9145 | 508.3144 | 73.7126 | [5 empty] | -15.8595 | 81.9125 | 2984.7764 | [5 empty] | 404.5102 | 508.2906 | 73.5279 | [7 empty] | -16.0627 | 81.9882 | 0.2169 | 2985.5698 | 0.0549 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -44.1833 | 77.5011 | 28.0752 | 3429.4972 | 9.5436 | [6 empty] | 409.1393 | 510.1049 | 94.7909 | [5 empty] | -16.1207 | 76.6625 | 3082.7958 | [5 empty] | 406.564 | 508.7753 | 95.0981 | [7 empty] | -17.0047 | 76.572 | 0.8886 | 3092.5363 | 0.2934 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.3901 | 58.0452 | 29.5398 | 3833.9454 | 11.5622 | [6 empty] | 416.3546 | 513.1628 | 130.7894 | [5 empty] | -16.5559 | 67.9374 | 3255.321 | [5 empty] | 417.4063 | 513.4026 | 131.0285 | [7 empty] | -16.0991 | 67.8397 | 0.4671 | 3252.5298 | 0.1401 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -44.2172 | 34.6785 | 34.0908 | 4438.7616 | 14.0944 | [6 empty] | 427.1272 | 517.7283 | 184.5366 | [5 empty] | -17.1814 | 55.4449 | 3529.1321 | [5 empty] | 429.243 | 518.6957 | 182.4961 | [7 empty] | -16.2825 | 55.9273 | 1.0202 | 3508.9195 | 0.405 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.4315 | 7.3837 | 41.3626 | 5383.1438 | 18.3977 | [6 empty] | 441.9688 | 524.0184 | 258.5846 | [5 empty] | -17.9994 | 39.199 | 3944.4093 | [5 empty] | 441.948 | 524.2679 | 259.1615 | [7 empty] | -18.1603 | 39.1254 | 0.1769 | 3948.5342 | 0.0745 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.3434 | -21.238 | 47.9709 | 6793.8772 | 23.1797 | [6 empty] | 461.3507 | 532.2327 | 355.2856 | [5 empty] | -18.9993 | 19.4913 | 4559.863 | [5 empty] | 462.1255 | 532.8325 | 353.4603 | [7 empty] | -18.7081 | 19.9275 | 0.5244 | 4541.1901 | 0.2564 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.4028 | -50.5756 | 53.4171 | 9135.1468 | 17.8259 | [6 empty] | 485.5031 | 542.4687 | 475.7871 | [5 empty] | -20.1504 | -2.9814 | 5458.1128 | [5 empty] | 484.7612 | 542.3971 | 472.3669 | [7 empty] | -20.2293 | -2.3223 | 0.6639 | 5429.8697 | 0.4374 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 240.9925 | 20.6644 | 67.2114 | 2244.3827 | 8.2462 | [6 empty] | 253.5531 | 129.572 | 10.4169 | [5 empty] | 173.9122 | 24.8606 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.5675 | 128.0637 | 10.706 | [7 empty] | 172.818 | 24.5353 | 1.1415 | 2244.3827 | 0.4031 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 230.6779 | 7.3011 | 61.3245 | 2244.3827 | 11.7369 | [6 empty] | 255.44 | 130.3717 | 19.8311 | [5 empty] | 170.745 | 20.2912 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.747 | 130.3631 | 19.1275 | [7 empty] | 171.3956 | 20.5785 | 0.7112 | 2244.3827 | 0.3051 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 211.8872 | -16.2227 | 54.8317 | 2244.3827 | 13.5462 | [6 empty] | 259.6648 | 132.1622 | 40.9094 | [5 empty] | 164.049 | 10.5732 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.1607 | 132.2117 | 39.9995 | [7 empty] | 164.8717 | 10.9357 | 0.899 | 2244.3827 | 0.2607 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 189.7704 | -44.6285 | 53.8824 | 2244.3827 | 13.176 | [6 empty] | 266.88 | 135.2201 | 76.9079 | [5 empty] | 153.7295 | -4.5739 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.2637 | 134.2343 | 77.1482 | [7 empty] | 153.2933 | -4.936 | 0.5669 | 2244.3827 | 0.2326 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 167.4743 | -74.4112 | 56.8473 | 5860.3692 | 12.2797 | [6 empty] | 277.6526 | 139.7856 | 130.6551 | [5 empty] | 140.4753 | -24.3845 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.1942 | 139.1844 | 128.6295 | [7 empty] | 140.4314 | -23.7782 | 0.6079 | 2244.3827 | 0.2079 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 145.2618 | -104.7408 | 60.6209 | 12233.8143 | 11.5314 | [6 empty] | 292.4942 | 146.0757 | 204.703 | [5 empty] | 125.446 | -47.45 | 4825.8314 | [5 empty] | 290.4288 | 145.0574 | 205.1664 | [7 empty] | 124.5334 | -47.8855 | 1.0112 | 4902.7775 | 0.2192 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.9263 | -132.7407 | 62.5954 | 232142.6758 | 10.7075 | [6 empty] | 311.8762 | 154.29 | 301.404 | [5 empty] | 109.8643 | -72.2411 | 8491.5486 | [5 empty] | 310.2278 | 153.5256 | 298.7227 | [7 empty] | 109.8241 | -71.7765 | 0.4664 | 8425.6917 | 0.1382 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.8226 | -158.55 | 62.8237 | 1.0063e+18 | 9.8882 | [6 empty] | 336.0285 | 164.526 | 421.9056 | [5 empty] | 94.8253 | -97.3055 | 20003.8576 | [5 empty] | 334.2119 | 163.9165 | 420.1811 | [7 empty] | 94.3032 | -97.0791 | 0.569 | 20061.1316 | 0.1076 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 237.9864 | 26.2935 | 65.3795 | 2244.3827 | 7.8149 | [6 empty] | 254.1842 | 131.2832 | 8.8104 | [5 empty] | 172.6069 | 26.3164 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.8369 | 131.5916 | 8.3453 | [7 empty] | 173.0519 | 26.5754 | 0.5149 | 2244.3827 | 0.3707 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 234.7828 | 22.2564 | 62.88 | 2244.3827 | 8.1363 | [6 empty] | 254.5569 | 131.4412 | 10.6698 | [5 empty] | 171.9815 | 25.4014 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.0282 | 131.2156 | 10.534 | [7 empty] | 171.8017 | 25.456 | 0.1879 | 2244.3827 | 0.0982 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 224.9742 | 9.0633 | 57.3185 | 2244.3827 | 11.5035 | [6 empty] | 256.4438 | 132.2409 | 20.084 | [5 empty] | 168.8822 | 20.8572 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.8523 | 132.4911 | 19.3209 | [7 empty] | 169.2674 | 21.272 | 0.5661 | 2244.3827 | 0.3959 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 206.9609 | -14.2548 | 51.3774 | 2244.3827 | 13.4464 | [6 empty] | 260.6685 | 134.0314 | 41.1623 | [5 empty] | 162.325 | 11.1867 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.6653 | 134.1101 | 40.157 | [7 empty] | 162.6023 | 11.6797 | 0.5656 | 2244.3827 | 0.3291 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 185.76 | -42.5159 | 51.1551 | 2244.3827 | 13.1669 | [6 empty] | 267.8838 | 137.0893 | 77.1608 | [5 empty] | 152.2066 | -3.9023 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.8698 | 136.1409 | 77.7851 | [7 empty] | 151.1761 | -4.3453 | 1.1216 | 2244.3827 | 0.2769 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 164.2149 | -72.2809 | 54.6801 | 5754.388 | 12.3082 | [6 empty] | 278.6564 | 141.6549 | 130.908 | [5 empty] | 139.1879 | -23.6643 | 2244.3827 | [5 empty] | 276.8474 | 141.039 | 129.5645 | [7 empty] | 138.6055 | -23.2692 | 0.7038 | 2244.3827 | 0.1585 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 142.6308 | -102.8076 | 58.9883 | 11758.3349 | 11.5944 | [6 empty] | 293.498 | 147.9449 | 204.956 | [5 empty] | 124.3952 | -46.7088 | 4796.3848 | [5 empty] | 292.8293 | 147.8021 | 202.7893 | [7 empty] | 124.5408 | -46.047 | 0.6776 | 4727.2961 | 0.1589 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 123.7742 | -130.9926 | 61.2801 | 104183.1299 | 10.7857 | [6 empty] | 312.8799 | 156.1592 | 301.657 | [5 empty] | 109.0255 | -71.5138 | 8388.5161 | [5 empty] | 311.0272 | 155.5941 | 299.98 | [7 empty] | 108.4243 | -71.1931 | 0.6814 | 8378.7946 | 0.1168 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.9805 | -157.0431 | 61.7656 | 6.4036e+17 | 9.9791 | [6 empty] | 337.0323 | 166.3952 | 422.1585 | [5 empty] | 94.16 | -96.6228 | 19314.1516 | [5 empty] | 334.7892 | 165.8992 | 420.4926 | [7 empty] | 93.2446 | -96.3284 | 0.9616 | 19413.6286 | 0.1403 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 217.2875 | 31.3837 | 54.1024 | 2244.3827 | 8.0523 | [6 empty] | 259.2661 | 140.7469 | 10.091 | [5 empty] | 163.2409 | 28.9264 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.6665 | 138.8972 | 10.2595 | [7 empty] | 161.9878 | 28.6477 | 1.2837 | 2244.3827 | 0.3747 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 214.2471 | 27.5621 | 51.5699 | 2244.3827 | 7.9268 | [6 empty] | 259.6388 | 140.9048 | 11.9504 | [5 empty] | 162.6793 | 28.0372 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.5587 | 139.2818 | 12.2282 | [7 empty] | 161.6122 | 27.712 | 1.1156 | 2244.3827 | 0.3828 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 205.8921 | 14.8214 | 46.8325 | 2244.3827 | 10.9939 | [6 empty] | 261.5257 | 141.7045 | 21.3646 | [5 empty] | 159.8928 | 23.6159 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.104 | 141.1845 | 20.9768 | [7 empty] | 160.338 | 23.6398 | 0.4459 | 2244.3827 | 0.1182 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 190.279 | -7.8628 | 42.4701 | 2244.3827 | 13.3953 | [6 empty] | 265.7505 | 143.495 | 42.4429 | [5 empty] | 153.9766 | 14.1791 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.9957 | 142.685 | 42.4468 | [7 empty] | 153.2503 | 14.0746 | 0.7338 | 2244.3827 | 0.1534 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 171.8366 | -35.7759 | 44.3555 | 2244.3827 | 13.3945 | [6 empty] | 272.9657 | 146.5529 | 78.4414 | [5 empty] | 144.7924 | -0.6188 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.7289 | 145.5241 | 78.6241 | [7 empty] | 143.7944 | -0.87 | 1.0292 | 2244.3827 | 0.2235 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 152.7099 | -65.5304 | 49.5443 | 5491.0369 | 12.5829 | [6 empty] | 283.7384 | 151.1185 | 132.1886 | [5 empty] | 132.8778 | -20.1285 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.1989 | 150.5526 | 130.469 | [7 empty] | 132.5865 | -19.6039 | 0.6001 | 2244.3827 | 0.1892 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 133.3376 | -96.3688 | 55.1614 | 10484.5122 | 11.8748 | [6 empty] | 298.5799 | 157.4085 | 206.2366 | [5 empty] | 119.2062 | -43.0483 | 4661.4242 | [5 empty] | 298.506 | 157.4952 | 205.4332 | [7 empty] | 119.2657 | -42.7554 | 0.2988 | 4633.0915 | 0.0744 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 116.0715 | -125.0838 | 58.2767 | 39871.4959 | 11.0687 | [6 empty] | 317.9619 | 165.6228 | 302.9376 | [5 empty] | 104.8523 | -67.8972 | 7922.3253 | [5 empty] | 317.6474 | 165.6828 | 298.5692 | [7 empty] | 105.5121 | -66.7255 | 1.3447 | 7715.9411 | 0.2576 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 100.4793 | -151.7527 | 59.3393 | 6.4036e+17 | 10.2602 | [6 empty] | 342.1142 | 175.8589 | 423.4391 | [5 empty] | 90.8278 | -93.2035 | 16578.4801 | [5 empty] | 339.8673 | 175.2687 | 420.0309 | [7 empty] | 90.2965 | -92.5724 | 0.825 | 16358.4668 | 0.1379 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 184.1551 | 39.7461 | 39.7787 | 2244.3827 | 8.2127 | [6 empty] | 270.6447 | 161.936 | 12.9582 | [5 empty] | 144.7592 | 34.2409 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.1937 | 160.5022 | 12.8499 | [7 empty] | 144.1577 | 34.1177 | 0.6139 | 2244.3827 | 0.2067 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 181.5081 | 36.2487 | 37.3073 | 2244.3827 | 7.6525 | [6 empty] | 271.0173 | 162.094 | 14.8177 | [5 empty] | 144.3095 | 33.4036 | 2244.3827 | [5 empty] | 268.6229 | 160.7032 | 14.9242 | [7 empty] | 143.6353 | 33.1866 | 0.7082 | 2244.3827 | 0.2415 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 175.1442 | 24.2556 | 33.4437 | 2244.3827 | 10.1259 | [6 empty] | 272.9042 | 162.8937 | 24.2318 | [5 empty] | 142.0727 | 29.2317 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.3009 | 161.5029 | 23.9223 | [7 empty] | 141.3158 | 29.2118 | 0.7572 | 2244.3827 | 0.2174 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 162.8692 | 2.6264 | 31.076 | 2244.3827 | 13.3705 | [6 empty] | 277.129 | 164.6842 | 45.3102 | [5 empty] | 137.2931 | 20.278 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.4517 | 163.8409 | 45.0795 | [7 empty] | 136.7412 | 20.2697 | 0.552 | 2244.3827 | 0.1302 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 148.3641 | -24.5265 | 35.823 | 2244.3827 | 13.9817 | [6 empty] | 284.3443 | 167.7421 | 81.3087 | [5 empty] | 129.7896 | 6.1049 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.7776 | 166.684 | 81.4984 | [7 empty] | 129.4533 | 5.7876 | 0.4623 | 2244.3827 | 0.2176 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 132.9223 | -53.9892 | 43.1788 | 5137.1983 | 13.1595 | [6 empty] | 295.1169 | 172.3077 | 135.0559 | [5 empty] | 119.9024 | -12.8201 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.7737 | 171.6234 | 133.7153 | [7 empty] | 119.7614 | -12.5013 | 0.3486 | 2244.3827 | 0.148 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.9005 | -85.1268 | 50.4788 | 8951.4992 | 12.389 | [6 empty] | 309.9585 | 178.5977 | 209.1038 | [5 empty] | 108.3419 | -35.3789 | 4428.0244 | [5 empty] | 308.274 | 178.2154 | 210.7056 | [7 empty] | 106.9359 | -35.8577 | 1.4853 | 4510.7279 | 0.2444 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 102.2855 | -114.4971 | 54.6696 | 21148.1469 | 11.5173 | [6 empty] | 329.3404 | 186.812 | 305.8048 | [5 empty] | 95.9555 | -60.1952 | 7128.6965 | [5 empty] | 327.5646 | 186.0218 | 304.9025 | [7 empty] | 95.4204 | -60.1559 | 0.5366 | 7152.3199 | 0.1173 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.6585 | -141.9771 | 56.4098 | 6.4036e+17 | 10.6603 | [6 empty] | 353.4928 | 197.048 | 426.3064 | [5 empty] | 83.6071 | -85.7939 | 12978.819 | [5 empty] | 352.2858 | 196.775 | 420.8633 | [7 empty] | 83.8986 | -84.6536 | 1.1769 | 12561.118 | 0.2157 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 143.8893 | 50.3792 | 26.112 | 2244.3827 | 8.1728 | [6 empty] | 290.0774 | 198.1237 | 17.855 | [5 empty] | 119.1519 | 42.0186 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.3227 | 196.7456 | 17.493 | [7 empty] | 119.117 | 41.959 | 0.0691 | 2244.3827 | 0.1616 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 141.7711 | 47.2176 | 23.7038 | 2244.3827 | 7.3 | [6 empty] | 290.4501 | 198.2817 | 19.7145 | [5 empty] | 118.8295 | 41.255 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.2042 | 196.692 | 19.9482 | [7 empty] | 118.405 | 40.9446 | 0.5258 | 2244.3827 | 0.2701 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 137.4475 | 36.1555 | 20.2677 | 2244.3827 | 8.6639 | [6 empty] | 292.337 | 199.0814 | 29.1287 | [5 empty] | 117.2205 | 37.4402 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.0121 | 197.8891 | 28.7979 | [7 empty] | 117.363 | 37.3527 | 0.1672 | 2244.3827 | 0.138 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 128.6966 | 15.921 | 19.9868 | 2244.3827 | 12.8506 | [6 empty] | 296.5617 | 200.8719 | 50.207 | [5 empty] | 113.7546 | 29.1954 | 2244.3827 | [5 empty] | 294.0653 | 199.5536 | 50.9555 | [7 empty] | 112.6745 | 28.7698 | 1.161 | 2244.3827 | 0.311 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 118.1815 | -10.0036 | 27.8278 | 1936.3594 | 15.012 | [6 empty] | 303.777 | 203.9298 | 86.2055 | [5 empty] | 108.2361 | 15.9863 | 2244.3827 | [5 empty] | 301.8294 | 202.9539 | 86.2217 | [7 empty] | 107.4898 | 15.8593 | 0.757 | 2244.3827 | 0.1515 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.8037 | -38.7885 | 37.3239 | 4803.3861 | 14.2776 | [6 empty] | 314.5496 | 208.4954 | 139.9527 | [5 empty] | 100.817 | -1.9479 | 2166.339 | [5 empty] | 310.7815 | 206.4693 | 140.9256 | [7 empty] | 99.3108 | -2.6264 | 1.652 | 2502.2198 | 0.4378 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 94.549 | -69.8194 | 46.1427 | 7608.2631 | 13.2584 | [6 empty] | 329.3912 | 214.7854 | 214.0006 | [5 empty] | 91.9256 | -23.7513 | 4172.7842 | [5 empty] | 327.9186 | 214.2943 | 212.9842 | [7 empty] | 91.3884 | -23.5072 | 0.5901 | 4171.1715 | 0.116 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 83.1337 | -99.7354 | 51.5091 | 13855.1836 | 12.1911 | [6 empty] | 348.7732 | 222.9997 | 310.7016 | [5 empty] | 82.1344 | -48.2359 | 6244.6176 | [5 empty] | 345.1856 | 221.6046 | 311.2611 | [7 empty] | 80.4856 | -48.6214 | 1.6932 | 6338.2386 | 0.3268 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 72.0311 | -128.0299 | 54.0476 | 83615.3723 | 11.1802 | [6 empty] | 372.9255 | 233.2357 | 431.2032 | [5 empty] | 72.0966 | -73.9823 | 9972.0751 | [5 empty] | 370.7495 | 232.4401 | 426.2325 | [7 empty] | 71.9389 | -73.0633 | 0.9325 | 9818.489 | 0.1927 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 101.1713 | 62.346 | 15.465 | 2244.3827 | 8.0154 | [6 empty] | 319.0912 | 252.1535 | 25.1662 | [5 empty] | 90.1028 | 51.5453 | 2244.3827 | [5 empty] | 318.4709 | 250.5905 | 24.632 | [7 empty] | 91.0786 | 51.3876 | 0.9885 | 2244.3827 | 0.2666 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 99.5784 | 59.5008 | 12.9769 | 2244.3827 | 7.068 | [6 empty] | 319.4639 | 252.3115 | 27.0256 | [5 empty] | 89.8909 | 50.8664 | 2244.3827 | [5 empty] | 317.5527 | 250.1815 | 26.7575 | [7 empty] | 90.2404 | 50.6099 | 0.4335 | 2244.3827 | 0.2514 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 97.0135 | 49.4267 | 8.4147 | 2244.3827 | 6.7745 | [6 empty] | 321.3508 | 253.1111 | 36.4398 | [5 empty] | 88.8305 | 47.4657 | 2244.3827 | [5 empty] | 319.3622 | 251.4189 | 35.5509 | [7 empty] | 88.8503 | 47.5488 | 0.0855 | 2244.3827 | 0.1956 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 91.2667 | 30.8046 | 10.4019 | 2244.3827 | 10.5458 | [6 empty] | 325.5756 | 254.9016 | 57.5181 | [5 empty] | 86.5278 | 40.0644 | 2244.3827 | [5 empty] | 324.6736 | 253.9295 | 57.1805 | [7 empty] | 86.6899 | 40.0038 | 0.1731 | 2244.3827 | 0.0992 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 84.163 | 6.5192 | 21.5837 | 3176.8591 | 15.5976 | [6 empty] | 332.7908 | 257.9595 | 93.5166 | [5 empty] | 82.8088 | 28.0604 | 2244.3827 | [5 empty] | 329.9686 | 256.0846 | 95.5278 | [7 empty] | 81.7426 | 27.1394 | 1.4089 | 2244.3827 | 0.5639 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.5611 | -21.1767 | 32.6737 | 4541.9217 | 16.5348 | [6 empty] | 343.5635 | 262.5251 | 147.2638 | [5 empty] | 77.7054 | 11.477 | 1883.2161 | [5 empty] | 342.6844 | 262.129 | 148.7762 | [7 empty] | 77.0843 | 10.9828 | 0.7937 | 1872.01 | 0.2932 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.9087 | -51.5808 | 42.6084 | 6582.7744 | 14.9942 | [6 empty] | 358.4051 | 268.8152 | 221.3118 | [5 empty] | 71.4288 | -9.1181 | 3964.7622 | [5 empty] | 360.0085 | 269.3367 | 220.6222 | [7 empty] | 72.3054 | -8.903 | 0.9025 | 3935.5099 | 0.1952 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.7753 | -81.6524 | 49.0715 | 10258.2605 | 13.4794 | [6 empty] | 377.787 | 277.0295 | 318.0128 | [5 empty] | 64.3093 | -32.7908 | 5474.3261 | [5 empty] | 376.6522 | 276.6574 | 318.8938 | [7 empty] | 63.6696 | -33.038 | 0.6859 | 5507.2586 | 0.1598 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.3946 | -110.4846 | 52.4974 | 21436.7431 | 12.1233 | [6 empty] | 401.9394 | 287.2655 | 438.5143 | [5 empty] | 56.7789 | -58.264 | 7877.8896 | [5 empty] | 402.0074 | 287.4858 | 432.3616 | [7 empty] | 57.5009 | -56.8962 | 1.5467 | 7693.9241 | 0.3897 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 59.0949 | 74.8875 | 12.9182 | 2244.3827 | 7.939 | [6 empty] | 359.0639 | 326.5907 | 35.2388 | [5 empty] | 60.8141 | 62.0843 | 2244.3827 | [5 empty] | 358.6925 | 325.5751 | 34.7901 | [7 empty] | 61.33 | 62.0358 | 0.5182 | 2244.3827 | 0.1592 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 58.1753 | 72.3007 | 11.0976 | 2244.3827 | 7.2346 | [6 empty] | 359.4366 | 326.7486 | 37.0983 | [5 empty] | 60.6835 | 61.4902 | 2244.3827 | [5 empty] | 359.1206 | 325.7209 | 37.1991 | [7 empty] | 61.1613 | 61.2574 | 0.5315 | 2244.3827 | 0.2226 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.9026 | 63.2129 | 5.6485 | 2244.3827 | 5.9822 | [6 empty] | 361.3235 | 327.5483 | 46.5124 | [5 empty] | 60.0281 | 58.5079 | 2244.3827 | [5 empty] | 361.3724 | 327.1541 | 46.3313 | [7 empty] | 60.3651 | 58.4683 | 0.3394 | 2244.3827 | 0.106 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.4083 | 46.259 | 7.7203 | 1945.1043 | 6.8571 | [6 empty] | 365.5482 | 329.3388 | 67.5908 | [5 empty] | 58.595 | 51.9775 | 2244.3827 | [5 empty] | 366.2776 | 329.0397 | 66.316 | [7 empty] | 59.506 | 52.2211 | 0.9431 | 2244.3827 | 0.2235 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.9864 | 23.8052 | 18.9166 | 3383.9783 | 11.8449 | [6 empty] | 372.7635 | 332.3967 | 103.5892 | [5 empty] | 56.2514 | 41.2711 | 2561.3638 | [5 empty] | 373.1959 | 332.0465 | 103.2241 | [7 empty] | 56.8335 | 41.2481 | 0.5825 | 2547.2564 | 0.1844 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.4569 | -2.3746 | 29.8626 | 4354.7869 | 18.7023 | [6 empty] | 383.5361 | 336.9623 | 157.3365 | [5 empty] | 52.9763 | 26.247 | 3086.9669 | [5 empty] | 382.314 | 336.6678 | 157.5081 | [7 empty] | 52.3252 | 26.2341 | 0.6513 | 3098.3088 | 0.19 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.9069 | -31.6927 | 40.159 | 5843.8021 | 18.5344 | [6 empty] | 398.3777 | 343.2523 | 231.3844 | [5 empty] | 48.852 | 7.2154 | 3820.6627 | [5 empty] | 396.3617 | 342.6088 | 232.5139 | [7 empty] | 47.8062 | 6.9227 | 1.086 | 3849.5935 | 0.2857 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.6185 | -61.4109 | 47.4106 | 8223.1314 | 16.122 | [6 empty] | 417.7596 | 351.4666 | 328.0854 | [5 empty] | 44.0419 | -15.1603 | 4892.616 | [5 empty] | 417.2588 | 351.7387 | 324.0189 | [7 empty] | 44.0803 | -14.1177 | 1.0433 | 4840.1199 | 0.4488 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.9537 | -90.4946 | 51.8295 | 13112.2597 | 14.1846 | [6 empty] | 441.912 | 361.7027 | 448.587 | [5 empty] | 38.7974 | -39.8122 | 6497.5917 | [5 empty] | 438.5069 | 360.8774 | 446.0554 | [7 empty] | 37.5776 | -39.3071 | 1.3202 | 6494.726 | 0.3414 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 20.1091 | 87.356 | 19.3074 | 2451.3064 | 7.8561 | [6 empty] | 411.2651 | 423.8 | 48.3929 | [5 empty] | 33.1331 | 73.1029 | 2175.8871 | [5 empty] | 410.2177 | 422.5121 | 48.2077 | [7 empty] | 33.225 | 73.0072 | 0.1326 | 2181.127 | 0.0799 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.625 | 84.9957 | 18.2863 | 2517.8275 | 7.5461 | [6 empty] | 411.6378 | 423.958 | 50.2524 | [5 empty] | 33.0567 | 72.587 | 2149.2279 | [5 empty] | 408.7805 | 422.5697 | 51.2601 | [7 empty] | 31.9295 | 72.309 | 1.161 | 2393.3853 | 0.3583 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.2167 | 76.8289 | 15.0931 | 1950.7931 | 6.9733 | [6 empty] | 413.5247 | 424.7577 | 59.6665 | [5 empty] | 32.6724 | 69.9918 | 2458.4917 | [5 empty] | 411.1682 | 423.4986 | 60.3162 | [7 empty] | 31.8323 | 69.7875 | 0.8646 | 2478.9961 | 0.2706 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.2569 | 61.4739 | 14.8385 | 3018.2576 | 7.2838 | [6 empty] | 417.7495 | 426.5482 | 80.7449 | [5 empty] | 31.8274 | 64.2816 | 2624.208 | [5 empty] | 414.4472 | 424.5972 | 82.2451 | [7 empty] | 30.6952 | 63.7902 | 1.2342 | 1970.1014 | 0.39 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.8266 | 40.8749 | 20.9395 | 3506.701 | 8.8325 | [6 empty] | 424.9647 | 429.6061 | 116.7433 | [5 empty] | 30.4315 | 54.8374 | 1887.4393 | [5 empty] | 423.2747 | 428.5224 | 117.396 | [7 empty] | 29.9208 | 54.592 | 0.5666 | 1883.8032 | 0.1831 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.4484 | 16.4204 | 29.676 | 4228.9566 | 12.6664 | [6 empty] | 435.7373 | 434.1717 | 170.4905 | [5 empty] | 28.451 | 41.4121 | 3209.7479 | [5 empty] | 434.1136 | 433.7373 | 170.3249 | [7 empty] | 27.7423 | 41.4915 | 0.7131 | 3216.9791 | 0.3111 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.2609 | -11.4767 | 39.2945 | 5333.8399 | 22.4988 | [6 empty] | 450.5789 | 440.4617 | 244.5385 | [5 empty] | 25.9069 | 24.1178 | 3726.4161 | [5 empty] | 449.9166 | 440.5776 | 244.2719 | [7 empty] | 25.5029 | 24.2556 | 0.4269 | 3728.1976 | 0.2589 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.3375 | -40.3259 | 46.725 | 6981.4559 | 20.4643 | [6 empty] | 469.9609 | 448.676 | 341.2395 | [5 empty] | 22.8674 | 3.3775 | 4487.2044 | [5 empty] | 468.4727 | 448.2422 | 340.4865 | [7 empty] | 22.3421 | 3.5381 | 0.5493 | 4489.2337 | 0.2975 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0326 | -69.2591 | 51.9539 | 9787.6519 | 18.1756 | [6 empty] | 494.1132 | 458.912 | 461.7411 | [5 empty] | 19.4624 | -19.9714 | 5593.0025 | [5 empty] | 491.6831 | 458.7875 | 459.9543 | [7 empty] | 18.438 | -19.5042 | 1.126 | 5588.8142 | 0.4752 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.1306 | 99.7454 | 28.6671 | 1902.0392 | 7.917 | [6 empty] | 476.3143 | 544.9351 | 64.7845 | [5 empty] | 7.9533 | 84.1966 | 1940.1752 | [5 empty] | 476.6635 | 545.3999 | 64.5777 | [7 empty] | 7.9492 | 84.2915 | 0.095 | 1940.6353 | 0.037 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.2004 | 97.5848 | 27.7994 | 1890.3183 | 7.8565 | [6 empty] | 476.687 | 545.093 | 66.644 | [5 empty] | 7.911 | 83.7485 | 1936.6285 | [5 empty] | 477.0542 | 545.543 | 66.8185 | [7 empty] | 7.8881 | 83.7489 | 0.0229 | 1936.3159 | 0.0216 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -16.0986 | 90.2803 | 25.3676 | 1854.5946 | 8.0063 | [6 empty] | 478.5739 | 545.8927 | 76.0582 | [5 empty] | 7.6978 | 81.4912 | 1919.524 | [5 empty] | 478.9211 | 546.2196 | 76.9057 | [7 empty] | 7.6584 | 81.3158 | 0.1798 | 1918.0348 | 0.0768 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -17.0173 | 76.4685 | 24.2442 | 3210.0559 | 9.1686 | [6 empty] | 482.7987 | 547.6832 | 97.1365 | [5 empty] | 7.2269 | 76.5061 | 1885.4345 | [5 empty] | 482.6528 | 547.4142 | 97.6683 | [7 empty] | 7.2215 | 76.3496 | 0.1566 | 1884.5785 | 0.0555 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -18.0082 | 57.6536 | 26.6305 | 3586.3762 | 11.1039 | [6 empty] | 490.0139 | 550.7411 | 133.135 | [5 empty] | 6.4427 | 68.205 | 3032.8731 | [5 empty] | 490.6732 | 551.1974 | 134.8851 | [7 empty] | 6.4316 | 67.8372 | 0.368 | 3040.4007 | 0.1317 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.8912 | 35.0637 | 32.1924 | 4138.1248 | 13.8412 | [6 empty] | 500.7866 | 555.3067 | 186.8822 | [5 empty] | 5.3167 | 56.2846 | 3287.131 | [5 empty] | 500.2224 | 555.8166 | 189.8469 | [7 empty] | 4.5485 | 55.7726 | 0.9232 | 3307.1385 | 0.3542 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.2783 | 8.801 | 40.0117 | 4970.5138 | 18.7092 | [6 empty] | 515.6282 | 561.5967 | 260.9301 | [5 empty] | 3.8466 | 40.7216 | 3665.1134 | [5 empty] | 513.9838 | 560.885 | 263.7366 | [7 empty] | 3.0855 | 40.1236 | 0.9679 | 3688.6747 | 0.399 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.4162 | -18.9087 | 46.9479 | 6162.9969 | 25.592 | [6 empty] | 535.0101 | 569.811 | 357.6311 | [5 empty] | 2.0546 | 21.7512 | 4215.8179 | [5 empty] | 534.5613 | 568.9526 | 357.5389 | [7 empty] | 2.1898 | 21.6295 | 0.1818 | 4217.349 | 0.1226 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.7592 | -47.3009 | 52.4915 | 7993.6709 | 19.6982 | [6 empty] | 559.1625 | 580.0471 | 478.1327 | [5 empty] | 0 | 0 | 5000.6449 | [5 empty] | 557.9713 | 579.5759 | 478.6199 | [7 empty] | -0.4065 | -0.1122 | 0.4217 | 5011.3069 | 0.3494 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.5637 | 1.6952 | 13.5464 | 3657.8307 | 14.4123 | [6 empty] | 53.5856 | 45.0785 | 19.3624 | [5 empty] | 27.4015 | 11.6732 | 1916.5528 | [5 empty] | 53.9121 | 45.2941 | 19.2633 | [7 empty] | 27.6967 | 11.8441 | 0.3411 | 1925.1431 | 0.1621 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.3218 | -6.4913 | 24.3103 | 4595.3999 | 17.8664 | [6 empty] | 225.9161 | 201.0245 | 104.433 | [5 empty] | 38.3745 | 17.7322 | 3322.5393 | [5 empty] | 224.8552 | 200.7378 | 103.0864 | [7 empty] | 37.907 | 18.2508 | 0.6982 | 3311.0182 | 0.4981 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.5796 | -15.7561 | 26.2693 | 5158.8998 | 17.8566 | [6 empty] | 176.2183 | 154.4778 | 92.1907 | [5 empty] | 34.5483 | 10.4953 | 3567.9781 | [5 empty] | 177.246 | 154.6799 | 91.7727 | [7 empty] | 35.5017 | 10.6142 | 0.9608 | 3539.9081 | 0.3148 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.6798 | 54.1792 | 18.5944 | 3416.9949 | 10.4222 | [6 empty] | 119.9846 | 155.2035 | 28.5716 | [5 empty] | -15.0659 | 48.2208 | 3143.3022 | [5 empty] | 119.0811 | 154.4245 | 29.0071 | [7 empty] | -15.48 | 47.8789 | 0.537 | 3157.8356 | 0.3027 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -52.2846 | -45.2148 | 42.8653 | 14614.3923 | 15.4392 | [6 empty] | 121.2849 | 152.1636 | 155.5379 | [5 empty] | -30.3904 | -8.3627 | 6637.7059 | [5 empty] | 122.2164 | 152.9452 | 150.6374 | [7 empty] | -29.3792 | -6.2612 | 2.3321 | 6385.932 | 1.137 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 3.9996 | -83.4583 | 45.242 | 32286.0784 | 14.8278 | [6 empty] | 175.1663 | 153.4157 | 226.8003 | [5 empty] | 9.7349 | -38.5813 | 8812.9821 | [5 empty] | 174.4495 | 153.5168 | 223.9567 | [7 empty] | 9.4597 | -37.5561 | 1.0615 | 8645.6611 | 0.3433 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.3757 | 16.5769 | 14.401 | 4479.9752 | 13.3347 | [6 empty] | 51.3149 | 63.7201 | 23.0498 | [5 empty] | -9.4773 | 22.9816 | 3590.6512 | [5 empty] | 50.9799 | 63.4156 | 23.2426 | [7 empty] | -9.7027 | 22.7211 | 0.3445 | 3608.9865 | 0.2388 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 113.703 | -0.8332 | 27.4802 | 2244.3827 | 14.5344 | [6 empty] | 157.4722 | 101.5423 | 36.7731 | [5 empty] | 90.6131 | 14.067 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.4412 | 101.3547 | 36.3997 | [7 empty] | 89.6936 | 14.356 | 0.9638 | 2244.3827 | 0.2971 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.8171 | 43.8305 | 38.1019 | 4580.6474 | 13.2225 | [6 empty] | 153.2151 | 235.8908 | 70.2153 | [5 empty] | -47.3633 | 50.8286 | 3732.795 | [5 empty] | 153.124 | 235.2501 | 68.9798 | [7 empty] | -46.904 | 51.129 | 0.5489 | 3716.3736 | 0.2487 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.5472 | -101.3586 | 46.6825 | 4.391e+18 | 13.5246 | [6 empty] | 87.4024 | 81.6583 | 188.6062 | [5 empty] | -13.2553 | -55.8248 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 86.3384 | 81.131 | 188.5428 | [7 empty] | -14.0008 | -56.0176 | 0.7699 | 2.9273e+18 | 0.4868 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.9833 | -3.852 | 23.0434 | 2244.3827 | 12.4892 | [6 empty] | 44.7118 | 30.3707 | 13.8921 | [5 empty] | 43.0459 | 5.7721 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.727 | 29.8259 | 13.4828 | [7 empty] | 42.2958 | 5.9391 | 0.7685 | 2244.3827 | 0.3489 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.9187 | 31.6621 | 32.5888 | 4726.0855 | 14.5136 | [6 empty] | 63.3537 | 100.027 | 31.0576 | [5 empty] | -35.4844 | 34.8312 | 3806.4347 | [5 empty] | 64.1912 | 100.2046 | 30.7855 | [7 empty] | -34.3933 | 34.9117 | 1.0941 | 3781.003 | 0.4417 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.9672 | -78.5211 | 37.7307 | 4.391e+18 | 11.0881 | [6 empty] | 30.5032 | 25.7446 | 74.7035 | [5 empty] | -6.1053 | -41.2485 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.3264 | 25.7416 | 73.6861 | [7 empty] | -6.1477 | -40.6545 | 0.5955 | 2.9273e+18 | 0.1555 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 83.2584 | 37.6385 | 7.5599 | 2244.3827 | 8.968 | [6 empty] | 296.4406 | 239.8125 | 48.7186 | [5 empty] | 77.2388 | 42.212 | 2244.3827 | [5 empty] | 295.0768 | 238.2995 | 48.3563 | [7 empty] | 77.4771 | 42.0613 | 0.2819 | 2244.3827 | 0.1812 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.948 | -81.1817 | 41.9966 | 31966.2632 | 14.8963 | [6 empty] | 132.3485 | 98.8306 | 158.2689 | [5 empty] | 27.7583 | -39.2422 | 8902.0515 | [5 empty] | 132.4416 | 98.9108 | 158.516 | [7 empty] | 27.7251 | -39.3 | 0.0666 | 8915.355 | 0.0285

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*