## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | DICOMGSDF | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.3773 | -0.7306 | 0.8223 | 24710.7137 | 1.7575 | 46.4319 | [5 empty] | 0.964 | 1 | 0.8242 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 71.5001 |  |  |  |  | 1.0227 | 1.0835 | 1.2592 | [7 empty] | -0.3254 | -0.5481 | 0.6374 | 7041.0752 | 1.1853 | 74.8435 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.3779 | -0.7304 | 0.8224 | 24774.7079 | 1.7614 | 46.4162 | [5 empty] | 0.9791 | 1.0157 | 0.8371 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 72.141 |  |  |  |  | 1.1193 | 1.1475 | 1.204 | [7 empty] | -0.1187 | -0.4075 | 0.4244 | 6168.2312 | 0.8455 | 77.3013 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.3786 | -0.7319 | 0.8241 | 24616.786 | 1.7676 | 46.5246 | [5 empty] | 0.9944 | 1.0316 | 0.8501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 72.7819 |  |  |  |  | 1.1282 | 1.1692 | 1.2251 | [7 empty] | -0.169 | -0.4067 | 0.4404 | 6195.7047 | 0.8458 | 78.1143 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.378 | -0.7324 | 0.8242 | 24713.8241 | 1.7726 | 46.5063 | [5 empty] | 1.0098 | 1.0475 | 0.8633 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 73.4228 |  |  |  |  | 1.1285 | 1.1691 | 1.2241 | [7 empty] | -0.1673 | -0.4054 | 0.4386 | 6190.1629 | 0.841 | 78.1113 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.3788 | -0.7332 | 0.8252 | 24434.5666 | 1.7773 | 46.6249 | [5 empty] | 1.0253 | 1.0637 | 0.8766 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 74.0638 |  |  |  |  | 1.129 | 1.1695 | 1.2255 | [7 empty] | -0.1674 | -0.407 | 0.4401 | 6194.5868 | 0.8425 | 78.1282 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.3793 | -0.7345 | 0.8267 | 24312.7465 | 1.7837 | 46.7176 | [5 empty] | 1.041 | 1.0799 | 0.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 74.7047 |  |  |  |  | 1.0915 | 1.1695 | 1.3439 | [7 empty] | -0.3912 | -0.5634 | 0.6859 | 6989.6655 | 1.2602 | 78.1257 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.3801 | -0.7365 | 0.8288 | 24157.315 | 1.7913 | 46.8456 | [5 empty] | 1.0569 | 1.0964 | 0.9036 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 75.3456 |  |  |  |  | 1.0913 | 1.1697 | 1.3438 | [7 empty] | -0.3926 | -0.5628 | 0.6862 | 6988.5606 | 1.2595 | 78.1335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3797 | -0.7451 | 0.8363 | 23608.4416 | 1.8085 | 47.3201 | [5 empty] | 1.0729 | 1.113 | 0.9172 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 75.9866 |  |  |  |  | 1.0911 | 1.1695 | 1.344 | [7 empty] | -0.3929 | -0.5633 | 0.6868 | 6991.4717 | 1.26 | 78.1262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.3801 | -0.745 | 0.8363 | 23596.714 | 1.813 | 47.3248 | [5 empty] | 1.089 | 1.1297 | 0.931 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 76.6276 |  |  |  |  | 1.1003 | 1.1915 | 1.3625 | [7 empty] | -0.4415 | -0.5585 | 0.7119 | 6988.9885 | 1.301 | 78.9437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.3823 | -0.748 | 0.84 | 23191.8279 | 1.822 | 47.5961 | [5 empty] | 1.1053 | 1.1466 | 0.945 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 77.2685 |  |  |  |  | 1.227 | 1.286 | 1.3192 | [7 empty] | -0.2243 | -0.3977 | 0.4566 | 6099.6377 | 0.849 | 82.3436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.3799 | -0.7565 | 0.8465 | 23090.5756 | 1.8406 | 47.9026 | [5 empty] | 1.1217 | 1.1637 | 0.959 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 77.9095 |  |  |  |  | 1.2271 | 1.2858 | 1.3189 | [7 empty] | -0.2229 | -0.3976 | 0.4558 | 6098.0952 | 0.8458 | 82.3371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.3722 | -0.7658 | 0.8514 | 21661.5349 | 1.8528 | 48.6745 | [5 empty] | 1.1383 | 1.1809 | 0.9732 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 78.5505 |  |  |  |  | 1.2271 | 1.2856 | 1.3196 | [7 empty] | -0.223 | -0.3988 | 0.4569 | 6101.7154 | 0.8462 | 82.3317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.3717 | -0.7665 | 0.8519 | 21662.582 | 1.859 | 48.6934 | [5 empty] | 1.1551 | 1.1983 | 0.9875 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 79.1915 |  |  |  |  | 1.2632 | 1.3199 | 1.3534 | [7 empty] | -0.2143 | -0.4091 | 0.4618 | 6086.7765 | 0.8612 | 83.528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.3748 | -0.7669 | 0.8536 | 19986.8486 | 1.8556 | 49.5112 | [5 empty] | 1.172 | 1.2158 | 1.002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 79.8325 |  |  |  |  | 1.2628 | 1.3203 | 1.3541 | [7 empty] | -0.2173 | -0.4095 | 0.4636 | 6090.3081 | 0.8616 | 83.5389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.3737 | -0.7672 | 0.8534 | 19969.1143 | 1.861 | 49.5171 | [5 empty] | 1.189 | 1.2335 | 1.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 80.4736 |  |  |  |  | 1.2633 | 1.3202 | 1.3539 | [7 empty] | -0.2151 | -0.4094 | 0.4625 | 6088.1311 | 0.8587 | 83.5363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.3739 | -0.7729 | 0.8585 | 19549.3698 | 1.8734 | 49.9414 | [5 empty] | 1.2062 | 1.2513 | 1.0313 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 81.1146 |  |  |  |  | 1.2759 | 1.3534 | 1.3737 | [7 empty] | -0.2888 | -0.3886 | 0.4841 | 6072.9979 | 0.8809 | 84.6749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.3803 | -0.7896 | 0.8764 | 18434.4478 | 1.9008 | 51.2764 | [5 empty] | 1.2236 | 1.2693 | 1.0461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 81.7557 |  |  |  |  | 1.393 | 1.4058 | 1.3093 | [7 empty] | 0.0528 | -0.258 | 0.2633 | 5455.4991 | 0.6343 | 86.4388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.382 | -0.7895 | 0.877 | 18467.1238 | 1.9067 | 51.2726 | [5 empty] | 1.2411 | 1.2875 | 1.0611 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 82.3967 |  |  |  |  | 1.3931 | 1.4061 | 1.3099 | [7 empty] | 0.0516 | -0.2583 | 0.2634 | 5457.0135 | 0.6305 | 86.4497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.3924 | -0.8015 | 0.8924 | 18027.7211 | 1.9317 | 52.1232 | [5 empty] | 1.2588 | 1.3058 | 1.0762 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 83.0378 |  |  |  |  | 1.3463 | 1.405 | 1.4304 | [7 empty] | -0.2147 | -0.4209 | 0.4725 | 6039.6723 | 0.8792 | 86.412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.3946 | -0.8102 | 0.9012 | 17630.1396 | 1.949 | 52.7388 | [5 empty] | 1.2766 | 1.3243 | 1.0914 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 83.6789 |  |  |  |  | 1.3459 | 1.4051 | 1.4311 | [7 empty] | -0.217 | -0.4215 | 0.4741 | 6043.0551 | 0.8798 | 86.4158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.4093 | -0.8325 | 0.9276 | 16909.4954 | 1.9889 | 54.2653 | [5 empty] | 1.2946 | 1.343 | 1.1068 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 84.32 |  |  |  |  | 1.3644 | 1.449 | 1.4675 | [7 empty] | -0.3139 | -0.4103 | 0.5166 | 6063.6356 | 0.9379 | 87.8631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.4232 | -0.8473 | 0.9471 | 16436.3834 | 2.0181 | 55.3649 | [5 empty] | 1.3127 | 1.3618 | 1.1223 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 84.9612 |  |  |  |  | 1.3642 | 1.4488 | 1.4679 | [7 empty] | -0.3141 | -0.4112 | 0.5175 | 6066.2439 | 0.9379 | 87.8543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.4284 | -0.86 | 0.9608 | 16041.8414 | 2.0417 | 56.2376 | [5 empty] | 1.331 | 1.3808 | 1.1379 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 85.6023 |  |  |  |  | 1.3641 | 1.4485 | 1.4681 | [7 empty] | -0.3137 | -0.4119 | 0.5177 | 6067.6075 | 0.9371 | 87.8456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.4284 | -0.8596 | 0.9605 | 16043.4437 | 2.0467 | 56.224 | [5 empty] | 1.3495 | 1.3999 | 1.1537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 86.2435 |  |  |  |  | 1.3994 | 1.4764 | 1.4924 | [7 empty] | -0.2806 | -0.4184 | 0.5037 | 6031.2746 | 0.9155 | 88.7502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.4322 | -0.8708 | 0.9722 | 15681.4671 | 2.0673 | 57.0194 | [5 empty] | 1.3681 | 1.4192 | 1.1696 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 86.8846 |  |  |  |  | 1.3651 | 1.4495 | 1.4682 | [7 empty] | -0.3133 | -0.4108 | 0.5167 | 6063.9213 | 0.9334 | 87.8781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.4363 | -0.8832 | 0.9851 | 15335.6506 | 2.0901 | 57.8697 | [5 empty] | 1.3869 | 1.4387 | 1.1857 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 87.5258 |  |  |  |  | 1.4877 | 1.541 | 1.4183 | [7 empty] | -0.0917 | -0.236 | 0.2532 | 5474.0909 | 0.4876 | 90.8069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.4417 | -0.8999 | 1.0025 | 14833.6374 | 2.1174 | 59.0939 | [5 empty] | 1.4058 | 1.4584 | 1.2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 88.167 |  |  |  |  | 1.4874 | 1.5412 | 1.4181 | [7 empty] | -0.0932 | -0.2352 | 0.253 | 5473.6942 | 0.4832 | 90.813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.4456 | -0.9092 | 1.0125 | 14576.1454 | 2.1355 | 59.786 | [5 empty] | 1.4249 | 1.4782 | 1.2182 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 88.8082 |  |  |  |  | 1.4875 | 1.5409 | 1.4184 | [7 empty] | -0.092 | -0.2362 | 0.2535 | 5474.7485 | 0.4825 | 90.804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.4532 | -0.9299 | 1.0344 | 14185.7677 | 2.1706 | 61.1101 | [5 empty] | 1.4442 | 1.4982 | 1.2347 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 89.4495 |  |  |  |  | 1.5312 | 1.5722 | 1.4417 | [7 empty] | -0.0349 | -0.2394 | 0.2419 | 5430.9474 | 0.5018 | 91.7798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.4563 | -0.9375 | 1.0427 | 13972.1659 | 2.1859 | 61.7185 | [5 empty] | 1.4636 | 1.5183 | 1.2513 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.0907 |  |  |  |  | 1.5311 | 1.5723 | 1.4417 | [7 empty] | -0.0358 | -0.2392 | 0.2418 | 5431.0952 | 0.4988 | 91.7824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.4638 | -0.957 | 1.0634 | 13625.0734 | 2.2189 | 63.003 | [5 empty] | 1.4832 | 1.5386 | 1.2681 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 90.732 |  |  |  |  | 1.5313 | 1.5726 | 1.4415 | [7 empty] | -0.0356 | -0.2387 | 0.2413 | 5429.9893 | 0.4962 | 91.7904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.4681 | -0.9702 | 1.0773 | 13405.4308 | 2.2429 | 63.8635 | [5 empty] | 1.5029 | 1.5591 | 1.2849 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 91.3733 |  |  |  |  | 1.5468 | 1.6063 | 1.4779 | [7 empty] | -0.1113 | -0.2432 | 0.2674 | 5479.7121 | 0.4986 | 92.8284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.474 | -0.9893 | 1.097 | 13081.4824 | 2.2743 | 65.1453 | [5 empty] | 1.5229 | 1.5798 | 1.302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 92.0146 |  |  |  |  | 1.5474 | 1.6071 | 1.4783 | [7 empty] | -0.112 | -0.2427 | 0.2673 | 5479.0106 | 0.4967 | 92.8547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.48 | -1.0026 | 1.1116 | 12893.8639 | 2.2988 | 66.0137 | [5 empty] | 1.543 | 1.6006 | 1.3192 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 92.6559 |  |  |  |  | 1.5866 | 1.6515 | 1.5037 | [7 empty] | -0.119 | -0.2235 | 0.2532 | 5436.6875 | 0.4657 | 94.1993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.4889 | -1.0264 | 1.1369 | 12565.308 | 2.3377 | 67.5723 | [5 empty] | 1.5632 | 1.6217 | 1.3365 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 93.2972 |  |  |  |  | 1.5863 | 1.6511 | 1.5037 | [7 empty] | -0.1191 | -0.2239 | 0.2536 | 5437.5892 | 0.465 | 94.188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.4897 | -1.0272 | 1.138 | 12581.5344 | 2.345 | 67.5744 | [5 empty] | 1.5836 | 1.6428 | 1.3539 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 93.9386 |  |  |  |  | 1.7143 | 1.7519 | 1.4315 | [7 empty] | 0.1151 | 0.006 | 0.1153 | 4926.8816 | 0.2867 | 97.1585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.4948 | -1.0452 | 1.1564 | 12362.5344 | 2.3755 | 68.6994 | [5 empty] | 1.6042 | 1.6642 | 1.3715 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 94.58 |  |  |  |  | 1.7148 | 1.7523 | 1.4316 | [7 empty] | 0.1155 | 0.0064 | 0.1156 | 4926.1994 | 0.2811 | 97.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.5082 | -1.0836 | 1.1969 | 11991.8329 | 2.4368 | 70.9811 | [5 empty] | 1.625 | 1.6857 | 1.3893 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 95.2214 |  |  |  |  | 1.7145 | 1.7522 | 1.4316 | [7 empty] | 0.1149 | 0.0064 | 0.115 | 4926.4713 | 0.2748 | 97.1674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.519 | -1.1092 | 1.2246 | 11773.7961 | 2.4802 | 72.4917 | [5 empty] | 1.6459 | 1.7075 | 1.4072 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 95.8628 |  |  |  |  | 1.7154 | 1.7524 | 1.431 | [7 empty] | 0.1178 | 0.0074 | 0.118 | 4923.5169 | 0.2773 | 97.1747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.5182 | -1.1065 | 1.2218 | 11763.4656 | 2.4802 | 72.4231 | [5 empty] | 1.667 | 1.7294 | 1.4252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 96.5042 |  |  |  |  | 1.6631 | 1.7534 | 1.5841 | [7 empty] | -0.2061 | -0.2067 | 0.2919 | 5436.2903 | 0.5285 | 97.2017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.5269 | -1.1317 | 1.2483 | 11565.5788 | 2.5224 | 73.8713 | [5 empty] | 1.6883 | 1.7514 | 1.4434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 97.1456 |  |  |  |  | 1.6635 | 1.7533 | 1.5855 | [7 empty] | -0.2052 | -0.2092 | 0.293 | 5439.7097 | 0.5294 | 97.2008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.5336 | -1.1575 | 1.2746 | 11378.251 | 2.5652 | 75.3156 | [5 empty] | 1.7098 | 1.7737 | 1.4618 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 97.7871 |  |  |  |  | 1.6643 | 1.7537 | 1.5855 | [7 empty] | -0.2033 | -0.2089 | 0.2915 | 5437.9576 | 0.5267 | 97.2113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.5443 | -1.1832 | 1.3024 | 11199.169 | 2.6086 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7314 | 1.7961 | 1.4802 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 98.4286 |  |  |  |  | 1.6644 | 1.7538 | 1.5852 | [7 empty] | -0.2031 | -0.2083 | 0.291 | 5436.9079 | 0.5269 | 97.2143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.552 | -1.2054 | 1.3258 | 11069.3822 | 2.6471 | 78.0058 | [5 empty] | 1.7532 | 1.8187 | 1.4989 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 99.07 |  |  |  |  | 1.6817 | 1.7959 | 1.6205 | [7 empty] | -0.2996 | -0.1971 | 0.3586 | 5466.3738 | 0.6804 | 98.4234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.5589 | -1.227 | 1.3483 | 10940.6701 | 2.6842 | 79.1925 | [5 empty] | 1.7751 | 1.8415 | 1.5177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 99.7116 |  |  |  |  | 1.6818 | 1.7959 | 1.6206 | [7 empty] | -0.2988 | -0.1974 | 0.3581 | 5466.2915 | 0.6801 | 98.4221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.5684 | -1.2507 | 1.3738 | 10826.917 | 2.7255 | 80.4324 | [5 empty] | 1.7973 | 1.8645 | 1.5366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 100.3531 |  |  |  |  | 1.7218 | 1.836 | 1.6542 | [7 empty] | -0.2939 | -0.1989 | 0.3549 | 5455.0609 | 0.6707 | 99.5571 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.5768 | -1.2731 | 1.3976 | 10713.7057 | 2.7643 | 81.6285 | [5 empty] | 1.8196 | 1.8876 | 1.5557 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 100.9946 |  |  |  |  | 1.7218 | 1.8361 | 1.6543 | [7 empty] | -0.2946 | -0.1989 | 0.3554 | 5455.3513 | 0.6731 | 99.5614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.5846 | -1.2959 | 1.4216 | 10611.3946 | 2.8039 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8421 | 1.911 | 1.5749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 101.6362 |  |  |  |  | 1.7221 | 1.8365 | 1.6544 | [7 empty] | -0.2945 | -0.1985 | 0.3552 | 5454.6406 | 0.6746 | 99.5708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.5933 | -1.3175 | 1.445 | 10508.5924 | 2.8416 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8648 | 1.9345 | 1.5943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 102.2778 |  |  |  |  | 1.8684 | 1.9244 | 1.5954 | [7 empty] | 0.0492 | -0.0224 | 0.054 | 5004.0346 | 0.1431 | 102.0019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.6019 | -1.3269 | 1.457 | 10208.2878 | 2.8485 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8876 | 1.9582 | 1.6138 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 102.9193 |  |  |  |  | 1.8686 | 1.9246 | 1.5957 | [7 empty] | 0.049 | -0.0225 | 0.0539 | 5004.2408 | 0.1458 | 102.0086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.613 | -1.3462 | 1.4792 | 10069.6259 | 2.88 | 86.984 | [5 empty] | 1.9107 | 1.9821 | 1.6335 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 103.561 |  |  |  |  | 1.9108 | 1.9704 | 1.6303 | [7 empty] | 0.0427 | -0.0163 | 0.0457 | 4999.4187 | 0.1203 | 103.2489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.6129 | -1.346 | 1.479 | 10071.231 | 2.8837 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9339 | 2.0062 | 1.6534 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 104.2026 |  |  |  |  | 1.8715 | 1.9769 | 1.8369 | [7 empty] | -0.2809 | -0.3107 | 0.4188 | 5576.962 | 0.7527 | 103.4232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.6247 | -1.3535 | 1.4907 | 9753.7349 | 2.8852 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9573 | 2.0304 | 1.6734 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 104.8442 |  |  |  |  | 1.8718 | 1.9775 | 1.8368 | [7 empty] | -0.2815 | -0.3096 | 0.4185 | 5575.5435 | 0.7533 | 103.439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.6128 | -1.4267 | 1.5527 | 9704.8507 | 3.0079 | 91.2712 | [5 empty] | 1.9808 | 2.0549 | 1.6935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 105.4859 |  |  |  |  | 1.9994 | 2.064 | 1.7112 | [7 empty] | 0.0335 | -0.0215 | 0.0398 | 5010.1977 | 0.107 | 105.725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.5841 | -1.4751 | 1.5865 | 9734.5034 | 3.0944 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0046 | 2.0795 | 1.7138 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 106.1275 |  |  |  |  | 1.9995 | 2.0638 | 1.7112 | [7 empty] | 0.0348 | -0.022 | 0.0412 | 5010.198 | 0.1112 | 105.7175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.5844 | -1.4742 | 1.5858 | 9731.9026 | 3.096 | 92.2183 | [5 empty] | 2.0285 | 2.1044 | 1.7343 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 106.7692 |  |  |  |  | 1.9993 | 2.0639 | 1.7106 | [7 empty] | 0.034 | -0.0207 | 0.0398 | 5008.9881 | 0.1127 | 105.722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.6054 | -1.54 | 1.6547 | 9578.9582 | 3.2063 | 95.2094 | [5 empty] | 2.0527 | 2.1294 | 1.7549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 107.4109 |  |  |  |  | 2.0679 | 2.1374 | 1.7582 | [7 empty] | 0.0336 | 0.0014 | 0.0336 | 4982.9315 | 0.0794 | 107.6148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.6709 | -1.5939 | 1.7294 | 9394.6399 | 3.298 | 98.5377 | [5 empty] | 2.077 | 2.1546 | 1.7757 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 108.0527 |  |  |  |  | 2.0676 | 2.138 | 1.7594 | [7 empty] | 0.0297 | 0.0005 | 0.0297 | 4985.6756 | 0.0722 | 107.6293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.71 | -1.6038 | 1.7539 | 9265.9811 | 3.3158 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1015 | 2.18 | 1.7966 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 108.6944 |  |  |  |  | 2.1092 | 2.1881 | 1.763 | [7 empty] | 0.0276 | 0.065 | 0.0706 | 4913.9092 | 0.1311 | 108.8972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.7108 | -1.6073 | 1.7575 | 9281.5076 | 3.3251 | 100.0609 | [5 empty] | 2.1261 | 2.2056 | 1.8177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 109.3361 |  |  |  |  | 2.1095 | 2.1881 | 1.7637 | [7 empty] | 0.0284 | 0.0637 | 0.0698 | 4914.99 | 0.1296 | 108.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.719 | -1.6339 | 1.7851 | 9230.718 | 3.3713 | 101.2317 | [5 empty] | 2.151 | 2.2314 | 1.839 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 109.9779 |  |  |  |  | 2.1095 | 2.188 | 1.7638 | [7 empty] | 0.0287 | 0.0634 | 0.0696 | 4915.2195 | 0.1342 | 108.8951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.6981 | -1.6878 | 1.8265 | 9219.864 | 3.4631 | 102.5851 | [5 empty] | 2.1761 | 2.2574 | 1.8604 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 110.6197 |  |  |  |  | 2.1947 | 2.271 | 1.8976 | [7 empty] | 0.0052 | -0.0446 | 0.0449 | 5047.444 | 0.103 | 110.9535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.6898 | -1.7836 | 1.9123 | 9174.3842 | 3.6307 | 105.4099 | [5 empty] | 2.2013 | 2.2836 | 1.882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 111.2615 |  |  |  |  | 2.1949 | 2.2735 | 1.8955 | [7 empty] | -0.0011 | -0.0368 | 0.0369 | 5041.5031 | 0.0796 | 111.0139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.6889 | -1.7859 | 1.9141 | 9177.8214 | 3.6364 | 105.4363 | [5 empty] | 2.2267 | 2.31 | 1.9038 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 111.9033 |  |  |  |  | 2.1951 | 2.2708 | 1.8949 | [7 empty] | 0.0092 | -0.0409 | 0.0419 | 5041.5048 | 0.1055 | 110.9492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.6971 | -1.8191 | 1.9481 | 9132.7843 | 3.6945 | 106.7229 | [5 empty] | 2.2523 | 2.3366 | 1.9257 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 112.5451 |  |  |  |  | 2.2498 | 2.3283 | 1.9312 | [7 empty] | 0.0141 | -0.0228 | 0.0269 | 5018.7497 | 0.0701 | 112.3458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.7427 | -1.8268 | 1.972 | 8980.1708 | 3.7034 | 108.5413 | [5 empty] | 2.2782 | 2.3633 | 1.9477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 113.187 |  |  |  |  | 2.2484 | 2.3279 | 1.9358 | [7 empty] | 0.0065 | -0.0301 | 0.0308 | 5029.9625 | 0.0797 | 112.3356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.7641 | -1.8693 | 2.0195 | 8970.943 | 3.7811 | 109.9215 | [5 empty] | 2.3042 | 2.3903 | 1.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 113.8288 |  |  |  |  | 2.3161 | 2.3884 | 1.9753 | [7 empty] | 0.0527 | -0.0185 | 0.0559 | 4997.7329 | 0.1456 | 113.7829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.8137 | -1.8822 | 2.0506 | 8837.8464 | 3.8037 | 111.8305 | [5 empty] | 2.3304 | 2.4175 | 1.9924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 114.4707 |  |  |  |  | 2.3271 | 2.4205 | 1.9827 | [7 empty] | -0.0172 | 0.0228 | 0.0286 | 4983.4135 | 0.0752 | 114.5405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.8181 | -1.9207 | 2.0877 | 8794.9334 | 3.8698 | 113.2388 | [5 empty] | 2.3568 | 2.4449 | 2.0149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 115.1126 |  |  |  |  | 2.3264 | 2.4219 | 1.9844 | [7 empty] | -0.0264 | 0.0231 | 0.0351 | 4986.7921 | 0.0964 | 114.5756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.8231 | -1.9096 | 2.0795 | 8766.9171 | 3.8502 | 113.2514 | [5 empty] | 2.3833 | 2.4724 | 2.0376 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 115.7545 |  |  |  |  | 2.3793 | 2.4723 | 2.0273 | [7 empty] | -0.0091 | 0.0185 | 0.0206 | 4984.8678 | 0.0523 | 115.7505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.8391 | -2.0037 | 2.1723 | 8909.5613 | 4.0255 | 114.505 | [5 empty] | 2.4101 | 2.5002 | 2.0605 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 116.3964 |  |  |  |  | 2.3789 | 2.4728 | 2.0249 | [7 empty] | -0.0108 | 0.0236 | 0.0259 | 4980.3951 | 0.07 | 115.7621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.8459 | -2.0315 | 2.2006 | 8845.5345 | 4.0718 | 115.8103 | [5 empty] | 2.4371 | 2.5282 | 2.0836 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.0383 |  |  |  |  | 2.453 | 2.5299 | 2.1061 | [7 empty] | 0.0447 | -0.0415 | 0.061 | 5023.876 | 0.1634 | 117.0775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.8588 | -2.1094 | 2.2775 | 8956.3465 | 4.2162 | 116.8401 | [5 empty] | 2.4643 | 2.5564 | 2.1068 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 117.6802 |  |  |  |  | 2.4552 | 2.5331 | 2.1063 | [7 empty] | 0.0425 | -0.0371 | 0.0564 | 5020.2917 | 0.1528 | 117.1508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.8955 | -2.2044 | 2.3794 | 8885.946 | 4.3838 | 120.0118 | [5 empty] | 2.4916 | 2.5848 | 2.1302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 118.3222 |  |  |  |  | 2.528 | 2.6417 | 2.1923 | [7 empty] | -0.0875 | -0.0144 | 0.0887 | 5046.6335 | 0.2056 | 119.5955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.9008 | -2.2314 | 2.4064 | 8821.8458 | 4.4284 | 121.2691 | [5 empty] | 2.5192 | 2.6134 | 2.1538 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 118.9641 |  |  |  |  | 2.5289 | 2.643 | 2.1927 | [7 empty] | -0.0883 | -0.0132 | 0.0892 | 5045.7041 | 0.2031 | 119.6241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.9267 | -2.2949 | 2.4749 | 8800.2486 | 4.5417 | 123.1451 | [5 empty] | 2.547 | 2.6422 | 2.1775 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 119.6061 |  |  |  |  | 2.671 | 2.7518 | 2.2523 | [7 empty] | 0.0872 | 0.0152 | 0.0885 | 4954.9948 | 0.2219 | 122.0082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.9212 | -2.2941 | 2.4721 | 8795.5221 | 4.5386 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5749 | 2.6712 | 2.2015 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 120.2481 |  |  |  |  | 2.6729 | 2.7528 | 2.2544 | [7 empty] | 0.0903 | 0.0127 | 0.0912 | 4956.1851 | 0.2195 | 122.0297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.9389 | -2.3321 | 2.514 | 8760.8716 | 4.6052 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6031 | 2.7004 | 2.2255 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 120.8901 |  |  |  |  | 2.6723 | 2.7535 | 2.2559 | [7 empty] | 0.0845 | 0.0118 | 0.0854 | 4959.061 | 0.1992 | 122.0443 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.9075 | -2.3758 | 2.5432 | 8682.3551 | 4.6751 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6315 | 2.7299 | 2.2498 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 121.5321 |  |  |  |  | 2.7253 | 2.8148 | 2.3029 | [7 empty] | 0.0613 | 0.0208 | 0.0648 | 4960.0488 | 0.1569 | 123.3596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.9252 | -2.4178 | 2.5887 | 8648.8114 | 4.7485 | 127.403 | [5 empty] | 2.6601 | 2.7595 | 2.2742 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 122.1741 |  |  |  |  | 2.7229 | 2.813 | 2.3 | [7 empty] | 0.0596 | 0.0233 | 0.064 | 4958.4304 | 0.1406 | 123.3206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.8911 | -2.4551 | 2.6118 | 8570.2684 | 4.809 | 128.7905 | [5 empty] | 2.6888 | 2.7894 | 2.2988 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 122.8161 |  |  |  |  | 2.7224 | 2.8143 | 2.3002 | [7 empty] | 0.0531 | 0.0257 | 0.059 | 4958.6453 | 0.1198 | 123.3486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.915 | -2.5002 | 2.6624 | 8556.239 | 4.8883 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7178 | 2.8194 | 2.3236 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 123.4582 |  |  |  |  | 2.801 | 2.8778 | 2.359 | [7 empty] | 0.1209 | 0.0061 | 0.121 | 4953.3978 | 0.2876 | 124.6928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.9753 | -2.5712 | 2.7499 | 8576.9189 | 5.0123 | 131.9175 | [5 empty] | 2.747 | 2.8497 | 2.3486 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.1002 |  |  |  |  | 2.8008 | 2.8772 | 2.3615 | [7 empty] | 0.1203 | 0.0011 | 0.1203 | 4957.9106 | 0.286 | 124.6793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.9885 | -2.6109 | 2.7918 | 8539.1812 | 5.0742 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7764 | 2.8802 | 2.3737 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 124.7423 |  |  |  |  | 2.8625 | 2.9442 | 2.4184 | [7 empty] | 0.1071 | -0.0002 | 0.1071 | 4964.3615 | 0.2615 | 126.0757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -1.0494 | -2.6795 | 2.8777 | 8557.3378 | 5.1852 | 134.9905 | [5 empty] | 2.806 | 2.9109 | 2.399 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 125.3843 |  |  |  |  | 2.862 | 2.9444 | 2.4164 | [7 empty] | 0.106 | 0.0037 | 0.106 | 4961.4122 | 0.2509 | 126.0794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -1.0657 | -2.7212 | 2.9224 | 8543.3549 | 5.2461 | 136.1352 | [5 empty] | 2.8358 | 2.9418 | 2.4245 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 126.0264 |  |  |  |  | 2.9464 | 3.0162 | 2.4756 | [7 empty] | 0.1688 | -0.0043 | 0.1688 | 4948.5384 | 0.4094 | 127.5534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -1.0353 | -2.7703 | 2.9575 | 8476.5489 | 5.3093 | 137.6938 | [5 empty] | 2.8658 | 2.973 | 2.4501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 126.6685 |  |  |  |  | 2.9465 | 3.0155 | 2.4752 | [7 empty] | 0.1719 | -0.0051 | 0.172 | 4948.0998 | 0.4134 | 127.5394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -1.0431 | -2.8131 | 3.0002 | 8451.3438 | 5.3656 | 138.9251 | [5 empty] | 2.8961 | 3.0043 | 2.476 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 127.3106 |  |  |  |  | 3.0065 | 3.0778 | 2.5516 | [7 empty] | 0.1545 | -0.0454 | 0.161 | 4987.5059 | 0.4188 | 128.7983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -1.0169 | -2.8521 | 3.028 | 8385.3474 | 5.4108 | 140.3283 | [5 empty] | 2.9265 | 3.0359 | 2.502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 127.9527 |  |  |  |  | 3.006 | 3.0791 | 2.5476 | [7 empty] | 0.1508 | -0.0365 | 0.1551 | 4981.4055 | 0.396 | 128.8234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -1.0253 | -2.8918 | 3.0681 | 8358.9872 | 5.4584 | 141.5222 | [5 empty] | 2.9571 | 3.0677 | 2.5282 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 128.5948 |  |  |  |  | 3.0723 | 3.1637 | 2.6038 | [7 empty] | 0.0965 | -0.0065 | 0.0967 | 4975.069 | 0.2515 | 130.5069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -1.1002 | -2.9808 | 3.1773 | 8395.0928 | 5.5743 | 143.3872 | [5 empty] | 2.988 | 3.0997 | 2.5546 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 129.237 |  |  |  |  | 3.074 | 3.1644 | 2.6029 | [7 empty] | 0.1017 | -0.0045 | 0.1018 | 4971.8839 | 0.253 | 130.5215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -1.1178 | -3.0296 | 3.2292 | 8381.6649 | 5.6295 | 144.6375 | [5 empty] | 3.0191 | 3.1319 | 2.5812 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 129.8791 |  |  |  |  | 3.1427 | 3.2315 | 2.6717 | [7 empty] | 0.1095 | -0.0286 | 0.1132 | 4988.7618 | 0.3037 | 131.8344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -1.1847 | -3.0999 | 3.3186 | 8391.8773 | 5.71 | 146.3319 | [5 empty] | 3.0504 | 3.1644 | 2.6079 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 130.5213 |  |  |  |  | 3.1432 | 3.2301 | 2.671 | [7 empty] | 0.1168 | -0.0301 | 0.1207 | 4987.7262 | 0.3141 | 131.8077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -1.1685 | -3.2013 | 3.4079 | 8308.6693 | 5.808 | 149.2294 | [5 empty] | 3.0819 | 3.1971 | 2.6349 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 131.1634 |  |  |  |  | 3.1408 | 3.2307 | 2.6731 | [7 empty] | 0.1029 | -0.031 | 0.1075 | 4992.6776 | 0.2788 | 131.8198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -1.1883 | -3.259 | 3.4689 | 8301.5492 | 5.8642 | 150.5432 | [5 empty] | 3.1136 | 3.23 | 2.662 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 131.8056 |  |  |  |  | 3.2137 | 3.3198 | 2.7302 | [7 empty] | 0.0605 | 0.0021 | 0.0605 | 4980.4613 | 0.1653 | 133.5364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -1.1534 | -3.3129 | 3.5079 | 8247.9557 | 5.9094 | 152.0429 | [5 empty] | 3.1455 | 3.2631 | 2.6893 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 132.4477 |  |  |  |  | 3.2095 | 3.3198 | 2.7304 | [7 empty] | 0.0425 | 0.0041 | 0.0427 | 4984.3003 | 0.1118 | 133.5365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -1.1505 | -3.3429 | 3.5354 | 8210.6576 | 5.927 | 153.1011 | [5 empty] | 3.1777 | 3.2965 | 2.7168 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 133.0899 |  |  |  |  | 3.2752 | 3.3838 | 2.7843 | [7 empty] | 0.0586 | 0 | 0.0586 | 4982.9511 | 0.1618 | 134.7504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -1.2477 | -3.4421 | 3.6612 | 8256.6049 | 6.0213 | 154.9115 | [5 empty] | 3.2101 | 3.3301 | 2.7444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 133.7321 |  |  |  |  | 3.2773 | 3.3867 | 2.7873 | [7 empty] | 0.0551 | -0.0006 | 0.0551 | 4984.4173 | 0.1421 | 134.8061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -1.2654 | -3.4931 | 3.7153 | 8238.8925 | 6.0579 | 156.1919 | [5 empty] | 3.2426 | 3.3639 | 2.7723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 134.3743 |  |  |  |  | 3.2743 | 3.3849 | 2.7828 | [7 empty] | 0.0523 | 0.0049 | 0.0526 | 4981.1504 | 0.1228 | 134.7714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -1.3442 | -3.5842 | 3.8279 | 8254.5914 | 6.1319 | 158.0821 | [5 empty] | 3.2755 | 3.3979 | 2.8004 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 135.0165 |  |  |  |  | 3.2872 | 3.4255 | 2.7878 | [7 empty] | -0.0376 | 0.0649 | 0.075 | 4963.4198 | 0.1942 | 135.5347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -1.3577 | -3.6436 | 3.8883 | 8241.7276 | 6.173 | 159.3856 | [5 empty] | 3.3085 | 3.4322 | 2.8286 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 135.6587 |  |  |  |  | 3.377 | 3.5014 | 2.8612 | [7 empty] | 0.024 | 0.0385 | 0.0454 | 4965.725 | 0.1042 | 136.9435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -1.3818 | -3.7136 | 3.9624 | 8221.4959 | 6.2172 | 161.0339 | [5 empty] | 3.3418 | 3.4667 | 2.857 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 136.3009 |  |  |  |  | 3.3755 | 3.5003 | 2.8597 | [7 empty] | 0.0232 | 0.0396 | 0.0459 | 4965.1931 | 0.0886 | 136.9219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -1.3701 | -3.7192 | 3.9635 | 8224.0014 | 6.2172 | 161.0221 | [5 empty] | 3.3752 | 3.5014 | 2.8857 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 136.9431 |  |  |  |  | 3.4424 | 3.57 | 2.9208 | [7 empty] | 0.0194 | 0.0338 | 0.039 | 4970.946 | 0.0953 | 138.1987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -1.3959 | -3.7669 | 4.0172 | 8212.9302 | 6.2424 | 162.1553 | [5 empty] | 3.4089 | 3.5364 | 2.9145 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 137.5854 |  |  |  |  | 3.4417 | 3.5704 | 2.9206 | [7 empty] | 0.0151 | 0.0353 | 0.0384 | 4971.1163 | 0.0781 | 138.2064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -1.4183 | -3.8424 | 4.0958 | 8195.1184 | 6.2864 | 163.8306 | [5 empty] | 3.4429 | 3.5716 | 2.9435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 138.2276 |  |  |  |  | 3.5393 | 3.6554 | 3.0162 | [7 empty] | 0.0629 | -0.0142 | 0.0645 | 4992.8013 | 0.1817 | 139.7395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -1.4346 | -3.8955 | 4.1512 | 8178.5265 | 6.3131 | 165.0761 | [5 empty] | 3.477 | 3.607 | 2.9727 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 138.8698 |  |  |  |  | 3.5423 | 3.6565 | 3.0162 | [7 empty] | 0.0713 | -0.0137 | 0.0726 | 4990.1626 | 0.1888 | 139.7602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -1.4581 | -3.964 | 4.2236 | 8173.7334 | 6.3561 | 166.453 | [5 empty] | 3.5114 | 3.6427 | 3.0021 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 139.5121 |  |  |  |  | 3.6114 | 3.7435 | 3.078 | [7 empty] | 0.0164 | 0.0101 | 0.0193 | 4988.8911 | 0.1016 | 141.3054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -1.4718 | -4.0297 | 4.29 | 8167.9249 | 6.3981 | 167.7418 | [5 empty] | 3.546 | 3.6786 | 3.0317 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 140.1543 |  |  |  |  | 3.6121 | 3.7427 | 3.0829 | [7 empty] | 0.0188 | 0.0004 | 0.0188 | 4994.8044 | 0.0749 | 141.2911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -1.4943 | -4.0743 | 4.3397 | 8149.5512 | 6.4175 | 168.9312 | [5 empty] | 3.5809 | 3.7147 | 3.0615 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 140.7966 |  |  |  |  | 3.6775 | 3.812 | 3.1378 | [7 empty] | 0.0143 | 0.0047 | 0.015 | 4993.2022 | 0.0967 | 142.5051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -1.5139 | -4.1282 | 4.397 | 8141.6708 | 6.4486 | 170.0959 | [5 empty] | 3.6159 | 3.7511 | 3.0915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 141.4388 |  |  |  |  | 3.6803 | 3.8143 | 3.141 | [7 empty] | 0.0164 | 0.0021 | 0.0165 | 4994.3956 | 0.0703 | 142.5437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -1.5285 | -4.2127 | 4.4815 | 8129.9769 | 6.5058 | 171.8227 | [5 empty] | 3.6512 | 3.7877 | 3.1216 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 142.0811 |  |  |  |  | 3.7686 | 3.9201 | 3.2073 | [7 empty] | -0.0265 | 0.0432 | 0.0507 | 4979.0445 | 0.1807 | 144.3678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -1.5413 | -4.2615 | 4.5317 | 8113.0641 | 6.5317 | 173.0243 | [5 empty] | 3.6868 | 3.8246 | 3.152 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 142.7234 |  |  |  |  | 3.758 | 3.9105 | 3.212 | [7 empty] | -0.0407 | 0.0236 | 0.047 | 4995.1371 | 0.1491 | 144.2031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -1.5715 | -4.3469 | 4.6223 | 8101.2801 | 6.5892 | 174.8786 | [5 empty] | 3.7225 | 3.8617 | 3.1826 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 143.3656 |  |  |  |  | 3.7618 | 3.9141 | 3.2084 | [7 empty] | -0.035 | 0.034 | 0.0488 | 4987.013 | 0.1392 | 144.2654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -1.5904 | -4.4038 | 4.6822 | 8094.6356 | 6.6248 | 176.0889 | [5 empty] | 3.7585 | 3.8991 | 3.2134 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 144.0079 |  |  |  |  | 3.8352 | 3.9889 | 3.2807 | [7 empty] | -0.037 | 0.0161 | 0.0403 | 4998.9669 | 0.1359 | 145.5363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -1.6106 | -4.4754 | 4.7563 | 8080.0697 | 6.6719 | 177.7082 | [5 empty] | 3.7948 | 3.9366 | 3.2444 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 144.6502 |  |  |  |  | 3.8382 | 3.9913 | 3.2826 | [7 empty] | -0.0336 | 0.0158 | 0.0371 | 4998.3631 | 0.1108 | 145.5759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -1.6241 | -4.5235 | 4.8062 | 8067.293 | 6.6997 | 178.8578 | [5 empty] | 3.8313 | 3.9745 | 3.2755 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 145.2925 |  |  |  |  | 3.9116 | 4.0655 | 3.3547 | [7 empty] | -0.0338 | -0.0027 | 0.0339 | 5009.9115 | 0.1164 | 146.8207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -1.6483 | -4.59 | 4.877 | 8052.9083 | 6.7432 | 180.4303 | [5 empty] | 3.868 | 4.0126 | 3.3069 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 145.9348 |  |  |  |  | 3.9097 | 4.0649 | 3.3493 | [7 empty] | -0.0357 | 0.0059 | 0.0362 | 5004.9903 | 0.1033 | 146.8106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -1.6639 | -4.6456 | 4.9346 | 8048.6914 | 6.7796 | 181.5689 | [5 empty] | 3.9049 | 4.0509 | 3.3385 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 146.5771 |  |  |  |  | 3.99 | 4.1471 | 3.3613 | [7 empty] | 0.007 | 0.0953 | 0.0955 | 4941.122 | 0.2197 | 148.1715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -1.6813 | -4.7257 | 5.0159 | 8035.6964 | 6.8374 | 183.3197 | [5 empty] | 3.9421 | 4.0895 | 3.3703 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 147.2194 |  |  |  |  | 3.9877 | 4.1448 | 3.3619 | [7 empty] | 0.0049 | 0.0914 | 0.0915 | 4943.8811 | 0.2001 | 148.1342 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -1.6987 | -4.7825 | 5.0752 | 8030.8736 | 6.8751 | 184.5075 | [5 empty] | 3.9795 | 4.1283 | 3.4023 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 147.8617 |  |  |  |  | 3.9883 | 4.1423 | 3.3617 | [7 empty] | 0.0165 | 0.0866 | 0.0882 | 4943.9503 | 0.1767 | 148.0919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -1.7197 | -4.8549 | 5.1504 | 8018.2823 | 6.9267 | 186.1507 | [5 empty] | 4.0172 | 4.1674 | 3.4345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 148.504 |  |  |  |  | 4.0642 | 4.2218 | 3.4657 | [7 empty] | -0.0136 | 0.0249 | 0.0284 | 4988.3432 | 0.0891 | 149.3923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -1.7305 | -4.9131 | 5.2089 | 8012.4011 | 6.9666 | 187.3515 | [5 empty] | 4.0551 | 4.2067 | 3.4669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 149.1463 |  |  |  |  | 4.0913 | 4.2798 | 3.5256 | [7 empty] | -0.1415 | 0.0208 | 0.1431 | 5020.4556 | 0.3614 | 150.3286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -1.6974 | -5.034 | 5.3125 | 8035.6264 | 7.0708 | 188.7523 | [5 empty] | 4.0933 | 4.2463 | 3.4995 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 149.7886 |  |  |  |  | 4.0918 | 4.2799 | 3.5317 | [7 empty] | -0.1441 | 0.011 | 0.1446 | 5026.809 | 0.3528 | 150.3307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -1.7184 | -5.0739 | 5.357 | 8016.515 | 7.092 | 189.9791 | [5 empty] | 4.1317 | 4.2861 | 3.5324 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 150.4309 |  |  |  |  | 4.2047 | 4.3937 | 3.6901 | [7 empty] | -0.175 | -0.0944 | 0.1989 | 5094.4026 | 0.4015 | 152.1461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -1.6527 | -5.2212 | 5.4765 | 8053.7714 | 7.2258 | 191.3155 | [5 empty] | 4.1703 | 4.3262 | 3.5654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 151.0732 |  |  |  |  | 4.2024 | 4.3896 | 3.6865 | [7 empty] | -0.1676 | -0.0951 | 0.1927 | 5093.1643 | 0.3782 | 152.0804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | -1.6484 | -5.2989 | 5.5493 | 8058.7696 | 7.2863 | 192.5142 | [5 empty] | 4.2092 | 4.3665 | 3.5987 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 151.7155 |  |  |  |  | 4.4206 | 4.5365 | 3.6909 | [7 empty] | 0.2313 | 0.0514 | 0.2369 | 4921.7858 | 0.5395 | 154.3773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -1.7544 | -5.3772 | 5.6562 | 8071.9386 | 7.3359 | 194.2114 | [5 empty] | 4.2483 | 4.4071 | 3.6321 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 152.3578 |  |  |  |  | 4.4225 | 4.5364 | 3.6955 | [7 empty] | 0.2364 | 0.043 | 0.2403 | 4925.2433 | 0.5444 | 154.3771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -1.764 | -5.4271 | 5.7066 | 8059.2299 | 7.3682 | 195.4024 | [5 empty] | 4.2877 | 4.448 | 3.6658 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 153.0001 |  |  |  |  | 4.4196 | 4.535 | 3.6943 | [7 empty] | 0.2299 | 0.0438 | 0.234 | 4926.19 | 0.5215 | 154.3554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -1.8668 | -5.5269 | 5.8337 | 8090.5782 | 7.441 | 197.027 | [5 empty] | 4.3273 | 4.4891 | 3.6997 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 153.6425 |  |  |  |  | 4.4644 | 4.6261 | 3.8038 | [7 empty] | 0.027 | 0.0115 | 0.0293 | 4988.0132 | 0.1432 | 155.7541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -1.8838 | -5.5794 | 5.8888 | 8079.2494 | 7.4757 | 198.2749 | [5 empty] | 4.3672 | 4.5305 | 3.7338 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 154.2848 |  |  |  |  | 4.4612 | 4.6231 | 3.7969 | [7 empty] | 0.029 | 0.0186 | 0.0344 | 4983.7486 | 0.1098 | 155.7077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -1.8194 | -5.6281 | 5.9149 | 8039.7997 | 7.5139 | 199.6232 | [5 empty] | 4.4073 | 4.5721 | 3.7681 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 154.9271 |  |  |  |  | 4.461 | 4.6215 | 3.7994 | [7 empty] | 0.0316 | 0.0118 | 0.0337 | 4986.8265 | 0.0842 | 155.6834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -1.8319 | -5.6746 | 5.963 | 8023.7686 | 7.5442 | 200.8743 | [5 empty] | 4.4477 | 4.614 | 3.8026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 155.5694 |  |  |  |  | 4.4921 | 4.6861 | 3.8743 | [7 empty] | -0.113 | -0.0062 | 0.1131 | 5027.1858 | 0.2725 | 156.6653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | -1.7572 | -5.741 | 6.0039 | 7994.0436 | 7.6024 | 202.2759 | [5 empty] | 4.4884 | 4.6562 | 3.8374 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 156.2117 |  |  |  |  | 4.4901 | 4.6852 | 3.871 | [7 empty] | -0.1161 | -0.0016 | 0.1161 | 5025.3475 | 0.2759 | 156.6522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | -1.7725 | -5.794 | 6.0591 | 7983.3646 | 7.639 | 203.548 | [5 empty] | 4.5293 | 4.6986 | 3.8723 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 156.8541 |  |  |  |  | 4.6801 | 4.8325 | 3.8809 | [7 empty] | 0.1612 | 0.1526 | 0.222 | 4889.2364 | 0.4185 | 158.8563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -1.8797 | -5.8901 | 6.1828 | 8006.3428 | 7.7081 | 205.2918 | [5 empty] | 4.5704 | 4.7413 | 3.9075 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 157.4964 |  |  |  |  | 4.6821 | 4.8335 | 3.8805 | [7 empty] | 0.1663 | 0.1539 | 0.2266 | 4887.5853 | 0.4169 | 158.8702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -1.9003 | -5.9319 | 6.2289 | 7988.9275 | 7.7352 | 206.5731 | [5 empty] | 4.6118 | 4.7842 | 3.9429 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 158.1387 |  |  |  |  | 4.8014 | 4.9272 | 4.0616 | [7 empty] | 0.2151 | -0.0293 | 0.2171 | 4971.8664 | 0.5523 | 160.2476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -2.0021 | -5.9942 | 6.3198 | 7996.2156 | 7.7766 | 208.0828 | [5 empty] | 4.6535 | 4.8275 | 3.9785 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 158.781 |  |  |  |  | 4.8032 | 4.927 | 4.0601 | [7 empty] | 0.2242 | -0.0282 | 0.226 | 4969.4731 | 0.5632 | 160.2447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -2.0112 | -6.0495 | 6.3751 | 7997.4718 | 7.8138 | 209.0554 | [5 empty] | 4.6954 | 4.8709 | 4.0144 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 159.4234 |  |  |  |  | 4.8032 | 4.9263 | 4.0629 | [7 empty] | 0.2244 | -0.0339 | 0.2269 | 4972.3319 | 0.5639 | 160.2354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -2.0356 | -6.1346 | 6.4635 | 7993.8823 | 7.8826 | 210.7583 | [5 empty] | 4.7376 | 4.9147 | 4.0504 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 160.0657 |  |  |  |  | 4.8386 | 5.0073 | 4.1517 | [7 empty] | 0.0317 | -0.0464 | 0.0562 | 5017.1093 | 0.1715 | 161.4121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -2.0327 | -6.1332 | 6.4613 | 7990.3411 | 7.8634 | 210.8095 | [5 empty] | 4.78 | 4.9587 | 4.0867 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 160.708 |  |  |  |  | 4.8355 | 5.0057 | 4.1491 | [7 empty] | 0.0261 | -0.0434 | 0.0507 | 5016.7307 | 0.1384 | 161.389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -2.071 | -6.2478 | 6.5821 | 7967.7157 | 7.9688 | 213.6148 | [5 empty] | 4.8227 | 5.003 | 4.1232 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 161.3503 |  |  |  |  | 4.9127 | 5.0869 | 4.1585 | [7 empty] | 0.0614 | 0.0496 | 0.0789 | 4963.7517 | 0.166 | 162.5549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -2.0735 | -6.2703 | 6.6042 | 7988.2526 | 7.9657 | 213.4655 | [5 empty] | 4.8657 | 5.0476 | 4.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 161.9927 |  |  |  |  | 4.9144 | 5.0929 | 4.1597 | [7 empty] | 0.0471 | 0.0579 | 0.0746 | 4962.4912 | 0.14 | 162.6411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -2.0789 | -6.3168 | 6.6501 | 7977.8761 | 7.9974 | 214.5753 | [5 empty] | 4.9089 | 5.0925 | 4.1969 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 162.635 |  |  |  |  | 5.0145 | 5.1898 | 4.229 | [7 empty] | 0.082 | 0.0713 | 0.1087 | 4950.1775 | 0.2179 | 164.016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -2.1 | -6.3805 | 6.7172 | 7960.3357 | 8.05 | 216.2794 | [5 empty] | 4.9524 | 5.1376 | 4.2341 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 163.2773 |  |  |  |  | 5.0169 | 5.1928 | 4.2372 | [7 empty] | 0.0763 | 0.0623 | 0.0985 | 4955.5644 | 0.1875 | 164.0576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -2.1058 | -6.4277 | 6.7638 | 7952.3325 | 8.0821 | 217.3491 | [5 empty] | 4.9962 | 5.183 | 4.2715 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 163.9196 |  |  |  |  | 5.084 | 5.2733 | 4.243 | [7 empty] | 0.0743 | 0.1658 | 0.1816 | 4908.2468 | 0.3409 | 165.1862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -2.1259 | -6.505 | 6.8436 | 7944.5329 | 8.1462 | 219.0243 | [5 empty] | 5.0402 | 5.2287 | 4.3092 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 164.562 |  |  |  |  | 5.0151 | 5.1873 | 4.2371 | [7 empty] | 0.0874 | 0.0533 | 0.1024 | 4957.755 | 0.199 | 163.9804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -2.1418 | -6.5654 | 6.9059 | 7944.715 | 8.1894 | 220.1577 | [5 empty] | 5.0845 | 5.2746 | 4.3471 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 165.2043 |  |  |  |  | 5.0802 | 5.2667 | 4.2356 | [7 empty] | 0.0862 | 0.1675 | 0.1884 | 4905.1277 | 0.3381 | 165.0934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | -2.0826 | -6.7103 | 7.026 | 7973.7368 | 8.307 | 221.4541 | [5 empty] | 5.1291 | 5.3209 | 4.3852 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 165.8466 |  |  |  |  | 5.0819 | 5.2682 | 4.2375 | [7 empty] | 0.0867 | 0.1664 | 0.1876 | 4905.5692 | 0.3398 | 165.1152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | -2.0791 | -6.7624 | 7.0748 | 7963.3994 | 8.3459 | 222.6208 | [5 empty] | 5.174 | 5.3674 | 4.4235 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 166.4889 |  |  |  |  | 5.1949 | 5.3662 | 4.3994 | [7 empty] | 0.1078 | 0.0254 | 0.1108 | 4968.3275 | 0.2341 | 166.4733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | -2.0202 | -6.8703 | 7.1611 | 7970.7795 | 8.4358 | 223.894 | [5 empty] | 5.2191 | 5.4142 | 4.4621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 167.1312 |  |  |  |  | 5.1979 | 5.3684 | 4.4053 | [7 empty] | 0.1089 | 0.0183 | 0.1104 | 4971.4401 | 0.2432 | 166.5029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | -2.0221 | -6.905 | 7.195 | 7950.9771 | 8.4614 | 225.0779 | [5 empty] | 5.2645 | 5.4613 | 4.5009 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 167.7735 |  |  |  |  | 5.2873 | 5.46 | 4.5187 | [7 empty] | 0.0871 | -0.0431 | 0.0972 | 5004.1228 | 0.2469 | 167.756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | -2.1213 | -7.0164 | 7.33 | 7984.7929 | 8.541 | 226.583 | [5 empty] | 5.3101 | 5.5086 | 4.5399 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 168.4159 |  |  |  |  | 5.2885 | 5.4614 | 4.5202 | [7 empty] | 0.0862 | -0.0436 | 0.0966 | 5004.5037 | 0.2494 | 167.7753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | -2.1509 | -7.073 | 7.3928 | 7986.7935 | 8.579 | 227.663 | [5 empty] | 5.3561 | 5.5563 | 4.5792 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 169.0582 |  |  |  |  | 5.4078 | 5.5825 | 4.6072 | [7 empty] | 0.1056 | -0.0244 | 0.1084 | 4992.3059 | 0.2616 | 169.4103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | -2.2586 | -7.1494 | 7.4977 | 8002.9552 | 8.6321 | 229.1228 | [5 empty] | 5.4023 | 5.6042 | 4.6187 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 169.7005 |  |  |  |  | 5.4073 | 5.5803 | 4.6085 | [7 empty] | 0.11 | -0.0303 | 0.1141 | 4994.1765 | 0.2776 | 169.3805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | -2.2704 | -7.2185 | 7.5671 | 8006.5616 | 8.6822 | 230.2514 | [5 empty] | 5.4488 | 5.6525 | 4.6585 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 170.3428 |  |  |  |  | 5.48 | 5.664 | 4.6133 | [7 empty] | 0.1214 | 0.0771 | 0.1438 | 4944.8331 | 0.2573 | 170.4957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | -2.2814 | -7.1993 | 7.5522 | 7945.469 | 8.6777 | 231.8469 | [5 empty] | 5.4955 | 5.701 | 4.6984 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 170.9851 |  |  |  |  | 5.4794 | 5.664 | 4.6163 | [7 empty] | 0.1167 | 0.0725 | 0.1374 | 4947.6512 | 0.2488 | 170.4954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | -2.2938 | -7.2571 | 7.611 | 7943.5037 | 8.7199 | 232.9669 | [5 empty] | 5.5426 | 5.7498 | 4.7387 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 171.6274 |  |  |  |  | 5.6236 | 5.7994 | 4.8258 | [7 empty] | 0.1057 | -0.0916 | 0.1399 | 5021.9324 | 0.3482 | 172.2763 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | -2.3106 | -7.2409 | 7.6006 | 7887.4852 | 8.7198 | 234.5702 | [5 empty] | 5.5899 | 5.7989 | 4.7791 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 172.2697 |  |  |  |  | 5.6251 | 5.7958 | 4.8282 | [7 empty] | 0.1223 | -0.1028 | 0.1597 | 5023.9991 | 0.3941 | 172.2299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | -2.3294 | -7.29 | 7.6532 | 7882.826 | 8.7561 | 235.6844 | [5 empty] | 5.6375 | 5.8483 | 4.8198 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 172.912 |  |  |  |  | 5.626 | 5.798 | 4.8227 | [7 empty] | 0.1225 | -0.0906 | 0.1523 | 5018.589 | 0.3786 | 172.2583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | -2.2389 | -7.4299 | 7.7599 | 7900.2156 | 8.8696 | 236.9685 | [5 empty] | 5.6854 | 5.898 | 4.8608 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 173.5543 |  |  |  |  | 5.7087 | 5.8904 | 4.9071 | [7 empty] | 0.0903 | -0.1001 | 0.1348 | 5027.9047 | 0.3274 | 173.4567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | -2.2525 | -7.4171 | 7.7516 | 7894.3432 | 8.8378 | 237.023 | [5 empty] | 5.7336 | 5.948 | 4.902 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 174.1966 |  |  |  |  | 5.7061 | 5.8843 | 4.9044 | [7 empty] | 0.1023 | -0.1056 | 0.147 | 5028.2903 | 0.3624 | 173.3777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | -2.2629 | -7.4809 | 7.8157 | 7895.9257 | 8.8849 | 238.1294 | [5 empty] | 5.7821 | 5.9983 | 4.9434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 174.8389 |  |  |  |  | 5.8351 | 6.0213 | 4.9928 | [7 empty] | 0.1063 | -0.0649 | 0.1245 | 5009.7688 | 0.3009 | 175.1318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | -2.1945 | -7.6331 | 7.9423 | 7922.3809 | 9.0071 | 239.4442 | [5 empty] | 5.8309 | 6.0488 | 4.9851 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 175.4812 |  |  |  |  | 5.8376 | 6.0252 | 4.9904 | [7 empty] | 0.1049 | -0.0552 | 0.1185 | 5005.8978 | 0.285 | 175.1816 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | -2.1983 | -7.675 | 7.9837 | 7910.0542 | 9.0403 | 240.5878 | [5 empty] | 5.8799 | 6.0997 | 5.027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 176.1234 |  |  |  |  | 5.91 | 6.1058 | 4.9962 | [7 empty] | 0.1245 | 0.0443 | 0.1321 | 4961.4322 | 0.2468 | 176.2006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | -2.3032 | -7.743 | 8.0782 | 7916.1819 | 9.0921 | 242.1733 | [5 empty] | 5.9292 | 6.1509 | 5.0692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 176.7657 |  |  |  |  | 5.9092 | 6.1055 | 4.9947 | [7 empty] | 0.1234 | 0.0466 | 0.1318 | 4960.6952 | 0.2474 | 176.1964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | -2.4286 | -7.863 | 8.2295 | 7921.4982 | 9.206 | 244.7855 | [5 empty] | 5.9789 | 6.2024 | 5.1117 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 177.408 |  |  |  |  | 6.0481 | 6.2347 | 5.1619 | [7 empty] | 0.1407 | -0.0577 | 0.1521 | 5000.9983 | 0.3539 | 177.8092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | -2.4366 | -7.8977 | 8.265 | 7909.6092 | 9.2326 | 245.827 | [5 empty] | 6.0288 | 6.2542 | 5.1543 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 178.0503 |  |  |  |  | 6.0507 | 6.2361 | 5.1617 | [7 empty] | 0.1463 | -0.0561 | 0.1567 | 4999.4485 | 0.3623 | 177.8273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | -2.4505 | -8.0168 | 8.3829 | 7928.2216 | 9.3262 | 247.286 | [5 empty] | 6.079 | 6.3062 | 5.1973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 178.6925 |  |  |  |  | 6.1323 | 6.3271 | 5.1678 | [7 empty] | 0.1684 | 0.0565 | 0.1776 | 4950.8778 | 0.3273 | 178.9482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | -2.4695 | -8.0558 | 8.4258 | 7919.4836 | 9.3558 | 248.3586 | [5 empty] | 6.1295 | 6.3586 | 5.2404 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 179.3348 |  |  |  |  | 6.1357 | 6.3294 | 5.1651 | [7 empty] | 0.1761 | 0.0633 | 0.1871 | 4947.0223 | 0.342 | 178.9772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | -2.4779 | -8.1297 | 8.4989 | 7911.2673 | 9.4239 | 249.9424 | [5 empty] | 6.1803 | 6.4113 | 5.2839 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 179.9771 |  |  |  |  | 6.2404 | 6.455 | 5.3097 | [7 empty] | 0.0808 | 0.0065 | 0.081 | 4984.8908 | 0.1675 | 180.5063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | -2.4852 | -8.1779 | 8.5472 | 7905.2185 | 9.461 | 251.0132 | [5 empty] | 6.2314 | 6.4644 | 5.3276 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 180.6193 |  |  |  |  | 6.24 | 6.4557 | 5.313 | [7 empty] | 0.0743 | 0.003 | 0.0743 | 4987.2914 | 0.1523 | 180.5152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | -2.5107 | -8.262 | 8.635 | 7903.2148 | 9.5367 | 252.6561 | [5 empty] | 6.2828 | 6.5177 | 5.3715 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.2616 |  |  |  |  | 6.3424 | 6.5545 | 5.4052 | [7 empty] | 0.0963 | -0.018 | 0.098 | 4992.2607 | 0.215 | 181.7026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | -2.5256 | -8.3101 | 8.6855 | 7899.0185 | 9.573 | 253.7089 | [5 empty] | 6.3345 | 6.5713 | 5.4157 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 181.9038 |  |  |  |  | 6.3382 | 6.5511 | 5.4042 | [7 empty] | 0.0912 | -0.0204 | 0.0935 | 4993.9762 | 0.2057 | 181.662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | -2.5437 | -8.4061 | 8.7826 | 7901.8548 | 9.6569 | 255.3318 | [5 empty] | 6.3865 | 6.6252 | 5.4602 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 182.5461 |  |  |  |  | 6.3404 | 6.5518 | 5.4069 | [7 empty] | 0.0961 | -0.0244 | 0.0992 | 4994.7907 | 0.2271 | 181.671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | -2.5399 | -8.3913 | 8.7673 | 7896.0425 | 9.6211 | 255.2703 | [5 empty] | 6.4388 | 6.6795 | 5.5049 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 183.1883 |  |  |  |  | 6.4551 | 6.6783 | 5.542 | [7 empty] | 0.0454 | -0.0691 | 0.0827 | 5019.7817 | 0.184 | 183.1743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | -2.5453 | -8.4527 | 8.8276 | 7893.4438 | 9.6701 | 256.4312 | [5 empty] | 6.4914 | 6.7341 | 5.5498 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 183.8306 |  |  |  |  | 6.4568 | 6.6821 | 5.5488 | [7 empty] | 0.0351 | -0.074 | 0.0819 | 5023.2082 | 0.1819 | 183.2186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | -2.5685 | -8.5071 | 8.8864 | 7893.0202 | 9.7106 | 257.5013 | [5 empty] | 6.5443 | 6.789 | 5.5951 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 184.4728 |  |  |  |  | 6.5436 | 6.7788 | 5.5524 | [7 empty] | 0.0603 | 0.0492 | 0.0778 | 4972.466 | 0.1221 | 184.3544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | -2.5739 | -8.5451 | 8.9244 | 7881.2613 | 9.7437 | 258.6089 | [5 empty] | 6.5975 | 6.8442 | 5.6406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 185.1151 |  |  |  |  | 6.5771 | 6.8506 | 5.6512 | [7 empty] | -0.1118 | 0.0056 | 0.112 | 5014.4031 | 0.2292 | 185.1896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | -2.5853 | -8.6031 | 8.9832 | 7880.2738 | 9.788 | 259.6911 | [5 empty] | 6.651 | 6.8997 | 5.6863 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 185.7573 |  |  |  |  | 6.5771 | 6.8528 | 5.6476 | [7 empty] | -0.1168 | 0.0152 | 0.1178 | 5011.518 | 0.2495 | 185.2153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | -2.5831 | -8.6396 | 9.0175 | 7870.0588 | 9.8172 | 260.6758 | [5 empty] | 6.7049 | 6.9555 | 5.7324 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 186.3995 |  |  |  |  | 6.7119 | 6.9641 | 5.7502 | [7 empty] | -0.0122 | -0.0163 | 0.0203 | 5007.8048 | 0.0312 | 186.4974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | -2.6203 | -8.6993 | 9.0854 | 7861.3035 | 9.8766 | 262.239 | [5 empty] | 6.759 | 7.0117 | 5.7786 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 187.0417 |  |  |  |  | 6.7077 | 6.9572 | 5.7486 | [7 empty] | -0.0049 | -0.024 | 0.0245 | 5009.6184 | 0.0598 | 186.4188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | -2.6192 | -8.7504 | 9.134 | 7856.3521 | 9.917 | 263.2842 | [5 empty] | 6.8135 | 7.0682 | 5.8252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 187.6839 |  |  |  |  | 6.8108 | 7.0609 | 5.8566 | [7 empty] | -0.0075 | -0.0606 | 0.0611 | 5023.3731 | 0.1048 | 187.6014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | -2.63 | -8.8341 | 9.2173 | 7854.7532 | 9.9931 | 264.822 | [5 empty] | 6.8682 | 7.125 | 5.872 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.3262 |  |  |  |  | 6.8129 | 7.064 | 5.8532 | [7 empty] | -0.0071 | -0.0509 | 0.0514 | 5019.7276 | 0.0999 | 187.6365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | -2.6404 | -8.8719 | 9.2565 | 7845.0231 | 10.0261 | 265.9012 | [5 empty] | 6.9233 | 7.1821 | 5.9191 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 188.9684 |  |  |  |  | 6.9486 | 7.1879 | 5.9402 | [7 empty] | 0.0688 | -0.0357 | 0.0776 | 5003.1483 | 0.1698 | 189.0327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | -2.658 | -8.9578 | 9.3439 | 7847.661 | 10.1005 | 267.3504 | [5 empty] | 6.9787 | 7.2396 | 5.9665 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 189.6106 |  |  |  |  | 6.9524 | 7.1876 | 5.9511 | [7 empty] | 0.0777 | -0.0552 | 0.0953 | 5008.9188 | 0.2142 | 189.0301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | -2.6792 | -9.0039 | 9.3941 | 7843.0882 | 10.1381 | 268.4337 | [5 empty] | 7.0344 | 7.2974 | 6.0141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 190.2528 |  |  |  |  | 7.073 | 7.3365 | 6.056 | [7 empty] | -0.0028 | -0.0154 | 0.0156 | 5005.8589 | 0.0399 | 190.6859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | -2.6843 | -9.0648 | 9.4539 | 7830.425 | 10.2034 | 269.9971 | [5 empty] | 7.0904 | 7.3555 | 6.062 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 190.895 |  |  |  |  | 7.0694 | 7.3335 | 6.0524 | [7 empty] | -0.005 | -0.0133 | 0.0142 | 5005.4398 | 0.0278 | 190.6522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | -2.7016 | -9.1321 | 9.5233 | 7836.9445 | 10.2501 | 270.968 | [5 empty] | 7.1468 | 7.4139 | 6.1102 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 191.5371 |  |  |  |  | 7.1618 | 7.4387 | 6.0657 | [7 empty] | 0.0073 | 0.1053 | 0.1055 | 4962.2497 | 0.1813 | 191.8086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | -2.7144 | -9.2948 | 9.683 | 7878.826 | 10.3579 | 272.0815 | [5 empty] | 7.2034 | 7.4727 | 6.1586 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 192.1793 |  |  |  |  | 7.1659 | 7.4407 | 6.0697 | [7 empty] | 0.0148 | 0.1004 | 0.1015 | 4962.922 | 0.1699 | 191.8297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | -2.7156 | -9.3 | 9.6883 | 7881.1376 | 10.3342 | 272.0821 | [5 empty] | 7.2604 | 7.5318 | 6.2073 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 192.8215 |  |  |  |  | 7.2952 | 7.5911 | 6.2136 | [7 empty] | -0.0611 | 0.0772 | 0.0985 | 4981.6946 | 0.2133 | 193.4615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | -2.7238 | -9.3435 | 9.7324 | 7873.0672 | 10.3722 | 273.176 | [5 empty] | 7.3177 | 7.5913 | 6.2563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 193.4637 |  |  |  |  | 7.2947 | 7.5911 | 6.214 | [7 empty] | -0.0632 | 0.0768 | 0.0994 | 4982.0988 | 0.211 | 193.4614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | -2.7469 | -9.4953 | 9.8846 | 7911.0934 | 10.4726 | 274.3031 | [5 empty] | 7.3754 | 7.6511 | 6.3056 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 194.1059 |  |  |  |  | 7.3364 | 7.6751 | 6.3186 | [7 empty] | -0.2434 | 0.0423 | 0.247 | 5018.2241 | 0.4934 | 194.363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | -2.7576 | -9.5517 | 9.9418 | 7909.9297 | 10.5157 | 275.3404 | [5 empty] | 7.4333 | 7.7112 | 6.3551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 194.748 |  |  |  |  | 7.3357 | 7.6732 | 6.3173 | [7 empty] | -0.2387 | 0.0413 | 0.2422 | 5017.9379 | 0.4844 | 194.3427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | -2.769 | -9.5241 | 9.9185 | 7862.0568 | 10.5305 | 276.8895 | [5 empty] | 7.4916 | 7.7717 | 6.405 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 195.3902 |  |  |  |  | 7.4486 | 7.7853 | 6.475 | [7 empty] | -0.2618 | -0.0613 | 0.2689 | 5055.8596 | 0.4644 | 195.5351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | -2.7739 | -9.5681 | 9.9621 | 7855.5779 | 10.5673 | 277.9154 | [5 empty] | 7.5502 | 7.8325 | 6.4551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 196.0323 |  |  |  |  | 7.4472 | 7.7854 | 6.4788 | [7 empty] | -0.2698 | -0.0664 | 0.2778 | 5058.6697 | 0.4787 | 195.5353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | -2.7866 | -9.5599 | 9.9578 | 7820.6679 | 10.5889 | 279.316 | [5 empty] | 7.6091 | 7.8936 | 6.5055 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 196.6745 |  |  |  |  | 7.449 | 7.7839 | 6.4737 | [7 empty] | -0.2545 | -0.062 | 0.2619 | 5055.1272 | 0.4581 | 195.5199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | -2.8098 | -9.7457 | 10.1426 | 7844.622 | 10.751 | 281.5293 | [5 empty] | 7.6684 | 7.9551 | 6.5562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 197.3166 |  |  |  |  | 7.8061 | 8.0103 | 6.5881 | [7 empty] | 0.3423 | -0.0223 | 0.343 | 4962.959 | 0.6464 | 197.8902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | -2.8112 | -9.755 | 10.152 | 7849.8861 | 10.726 | 281.4693 | [5 empty] | 7.728 | 8.0169 | 6.6071 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 197.9588 |  |  |  |  | 7.8052 | 8.0075 | 6.5915 | [7 empty] | 0.3457 | -0.0319 | 0.3472 | 4965.6659 | 0.6583 | 197.8611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | -2.8171 | -9.8177 | 10.2139 | 7851.0164 | 10.7736 | 282.4933 | [5 empty] | 7.788 | 8.0791 | 6.6584 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 198.6009 |  |  |  |  | 7.8581 | 8.0979 | 6.7317 | [7 empty] | 0.1671 | -0.1142 | 0.2024 | 5016.033 | 0.4201 | 198.7943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | -2.8415 | -9.9687 | 10.3658 | 7886.3261 | 10.8729 | 283.6327 | [5 empty] | 7.8482 | 8.1416 | 6.7099 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.243 |  |  |  |  | 7.8623 | 8.0981 | 6.73 | [7 empty] | 0.1839 | -0.1134 | 0.2161 | 5013.5818 | 0.448 | 198.7962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | -2.8477 | -10.0175 | 10.4144 | 7880.9624 | 10.9143 | 284.6929 | [5 empty] | 7.9089 | 8.2045 | 6.7617 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 199.8852 |  |  |  |  | 7.8868 | 8.1874 | 6.7376 | [7 empty] | -0.0154 | 0.018 | 0.0237 | 4996.1199 | 0.0504 | 199.7105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | -2.8547 | -10.1116 | 10.5068 | 7880.1657 | 11.0031 | 286.3053 | [5 empty] | 7.9698 | 8.2677 | 6.8138 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 200.5273 |  |  |  |  | 7.8906 | 8.1876 | 6.7404 | [7 empty] | -0.0029 | 0.0122 | 0.0125 | 4996.4235 | 0.0627 | 199.7128 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | -2.8885 | -10.2437 | 10.6432 | 7874.316 | 11.1522 | 288.9093 | [5 empty] | 8.0311 | 8.3313 | 6.8662 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 201.1694 |  |  |  |  | 8.1733 | 8.4177 | 6.8433 | [7 empty] | 0.2915 | 0.1124 | 0.3124 | 4928.3216 | 0.493 | 202.0357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | -2.9009 | -10.2873 | 10.6885 | 7866.1718 | 11.1945 | 290.0448 | [5 empty] | 8.0927 | 8.3953 | 6.9189 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 201.8115 |  |  |  |  | 8.1706 | 8.4143 | 6.8392 | [7 empty] | 0.2947 | 0.1141 | 0.3161 | 4927.3463 | 0.4947 | 202.0016 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | -2.9079 | -10.3699 | 10.7699 | 7874.0033 | 11.2542 | 291.0908 | [5 empty] | 8.1547 | 8.4595 | 6.9719 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 202.4536 |  |  |  |  | 8.171 | 8.4158 | 6.8405 | [7 empty] | 0.2906 | 0.1145 | 0.3123 | 4927.7417 | 0.4885 | 202.0168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | -2.9188 | -10.4046 | 10.8063 | 7864.3129 | 11.2887 | 292.1419 | [5 empty] | 8.217 | 8.5242 | 7.0252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 203.0957 |  |  |  |  | 8.3396 | 8.5572 | 7.0861 | [7 empty] | 0.331 | -0.0959 | 0.3446 | 4989.2709 | 0.6671 | 203.4226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | -2.9208 | -10.4221 | 10.8236 | 7846.4748 | 11.3166 | 293.2263 | [5 empty] | 8.2797 | 8.5892 | 7.0787 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 203.7378 |  |  |  |  | 8.3436 | 8.5604 | 7.0932 | [7 empty] | 0.3314 | -0.1032 | 0.3471 | 4991.51 | 0.6743 | 203.4541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | -2.9286 | -10.4335 | 10.8367 | 7852.097 | 11.2923 | 293.2075 | [5 empty] | 8.3427 | 8.6546 | 7.1326 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 204.3799 |  |  |  |  | 8.3763 | 8.6789 | 7.109 | [7 empty] | 0.0675 | 0.0603 | 0.0905 | 4973.0838 | 0.1261 | 204.6179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | -2.9355 | -10.474 | 10.8776 | 7844.6243 | 11.3298 | 294.242 | [5 empty] | 8.406 | 8.7203 | 7.1868 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 205.022 |  |  |  |  | 8.3752 | 8.6803 | 7.1123 | [7 empty] | 0.0567 | 0.0584 | 0.0814 | 4974.9812 | 0.1145 | 204.6318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | -2.9516 | -10.6441 | 11.0458 | 7883.7636 | 11.4376 | 295.3602 | [5 empty] | 8.4697 | 8.7864 | 7.2412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 205.6641 |  |  |  |  | 8.4848 | 8.7843 | 7.2136 | [7 empty] | 0.0826 | 0.0303 | 0.088 | 4980.6975 | 0.1375 | 205.6441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | -2.9665 | -10.6956 | 11.0993 | 7880.9501 | 11.4804 | 296.4007 | [5 empty] | 8.5338 | 8.8528 | 7.296 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 206.3061 |  |  |  |  | 8.4923 | 8.7967 | 7.2282 | [7 empty] | 0.0624 | 0.026 | 0.0676 | 4984.4797 | 0.111 | 205.7644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | -2.9827 | -10.883 | 11.2843 | 7929.2217 | 11.5904 | 297.3812 | [5 empty] | 8.5982 | 8.9196 | 7.3511 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 206.9482 |  |  |  |  | 8.653 | 8.9538 | 7.3445 | [7 empty] | 0.1064 | 0.0408 | 0.114 | 4974.9613 | 0.177 | 207.275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | -2.9924 | -10.9254 | 11.3278 | 7922.3706 | 11.6285 | 298.4114 | [5 empty] | 8.663 | 8.9868 | 7.4064 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 207.5903 |  |  |  |  | 8.652 | 8.9535 | 7.3409 | [7 empty] | 0.1057 | 0.0462 | 0.1154 | 4973.4202 | 0.1759 | 207.2724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | -3.0011 | -10.8813 | 11.2876 | 7873.0848 | 11.6458 | 299.9441 | [5 empty] | 8.7281 | 9.0544 | 7.4621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 208.2323 |  |  |  |  | 8.749 | 9.0609 | 7.3516 | [7 empty] | 0.13 | 0.1648 | 0.2099 | 4935.5172 | 0.2786 | 208.2938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | -3.0058 | -10.9272 | 11.333 | 7867.2551 | 11.6869 | 300.9733 | [5 empty] | 8.7935 | 9.1223 | 7.5181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 208.8744 |  |  |  |  | 8.7507 | 9.0634 | 7.3499 | [7 empty] | 0.1296 | 0.1709 | 0.2145 | 4933.7973 | 0.2874 | 208.3182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | -3.0029 | -10.9052 | 11.3111 | 7826.5434 | 11.7168 | 302.4736 | [5 empty] | 8.8594 | 9.1906 | 7.5744 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 209.5164 |  |  |  |  | 8.9337 | 9.2457 | 7.5522 | [7 empty] | 0.1237 | 0.0892 | 0.1526 | 4959.301 | 0.2136 | 210.0319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | -3.0224 | -10.9586 | 11.3677 | 7824.9708 | 11.762 | 303.5246 | [5 empty] | 8.9256 | 9.2592 | 7.631 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 210.1584 |  |  |  |  | 8.9333 | 9.2467 | 7.5553 | [7 empty] | 0.1171 | 0.0867 | 0.1457 | 4960.8143 | 0.2003 | 210.0417 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | -3.0332 | -11.0132 | 11.4232 | 7822.329 | 11.8097 | 304.596 | [5 empty] | 8.9921 | 9.3283 | 7.6879 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 210.8005 |  |  |  |  | 9.058 | 9.3601 | 7.7239 | [7 empty] | 0.1275 | -0.0315 | 0.1314 | 4994.5503 | 0.2464 | 211.0954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | -3.0443 | -11.0623 | 11.4735 | 7819.1002 | 11.8519 | 305.6078 | [5 empty] | 9.059 | 9.3977 | 7.7451 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 211.4425 |  |  |  |  | 9.0556 | 9.3595 | 7.7224 | [7 empty] | 0.1214 | -0.0292 | 0.1249 | 4994.5754 | 0.2345 | 211.0896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | -3.046 | -11.1222 | 11.5318 | 7817.0107 | 11.9037 | 306.6865 | [5 empty] | 9.1263 | 9.4675 | 7.8026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.0845 |  |  |  |  | 9.1886 | 9.5187 | 7.8369 | [7 empty] | 0.054 | 0.0053 | 0.0542 | 4992.3207 | 0.0973 | 212.5533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | -3.0598 | -11.177 | 11.5882 | 7815.8367 | 11.9493 | 307.7074 | [5 empty] | 9.194 | 9.5377 | 7.8604 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 212.7265 |  |  |  |  | 9.1909 | 9.5222 | 7.8407 | [7 empty] | 0.0495 | 0.0044 | 0.0497 | 4993.0913 | 0.0843 | 212.5849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | -3.0695 | -11.3029 | 11.7122 | 7836.8634 | 12.033 | 308.7899 | [5 empty] | 9.262 | 9.6082 | 7.9186 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 213.3686 |  |  |  |  | 9.2747 | 9.6263 | 7.8495 | [7 empty] | 0.0349 | 0.1248 | 0.1296 | 4960.314 | 0.183 | 213.532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | -3.0808 | -11.2992 | 11.7117 | 7835.6775 | 12.0031 | 308.852 | [5 empty] | 9.3304 | 9.6792 | 7.977 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 214.0106 |  |  |  |  | 9.2703 | 9.6221 | 7.8466 | [7 empty] | 0.0329 | 0.1242 | 0.1285 | 4960.6939 | 0.1859 | 213.4944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | -3.0866 | -11.3369 | 11.7495 | 7827.1612 | 12.0422 | 309.8964 | [5 empty] | 9.3991 | 9.7505 | 8.0358 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 214.6526 |  |  |  |  | 9.416 | 9.789 | 8.0199 | [7 empty] | -0.0465 | 0.0789 | 0.0916 | 4982.7763 | 0.1721 | 214.9977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | -3.0982 | -11.5014 | 11.9114 | 7864.3934 | 12.1366 | 310.823 | [5 empty] | 9.4682 | 9.8222 | 8.0949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 215.2946 |  |  |  |  | 9.4189 | 9.7889 | 8.026 | [7 empty] | -0.0392 | 0.0687 | 0.0791 | 4984.8675 | 0.1481 | 214.9972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | -3.1048 | -11.5662 | 11.9757 | 7865.8921 | 12.1866 | 311.8207 | [5 empty] | 9.5377 | 9.8943 | 8.1543 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 215.9366 |  |  |  |  | 9.5359 | 9.9118 | 8.1412 | [7 empty] | -0.0532 | 0.049 | 0.0723 | 4992.0738 | 0.1393 | 216.092 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | -3.1223 | -11.6374 | 12.049 | 7860.1609 | 12.2641 | 313.3226 | [5 empty] | 9.6076 | 9.9668 | 8.2141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 216.5785 |  |  |  |  | 9.5392 | 9.9138 | 8.1474 | [7 empty] | -0.0506 | 0.0416 | 0.0656 | 4993.8716 | 0.1308 | 216.1096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | -3.134 | -11.6946 | 12.1072 | 7859.2946 | 12.3111 | 314.3376 | [5 empty] | 9.6778 | 10.0396 | 8.2741 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 217.2205 |  |  |  |  | 9.709 | 10.06 | 8.299 | [7 empty] | 0.038 | -0.0172 | 0.0417 | 5000.6384 | 0.0798 | 217.3992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | -3.1361 | -11.7675 | 12.1783 | 7853.8745 | 12.3879 | 315.767 | [5 empty] | 9.7485 | 10.1129 | 8.3345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 217.8625 |  |  |  |  | 9.7089 | 10.0587 | 8.3005 | [7 empty] | 0.0407 | -0.0214 | 0.046 | 5001.5224 | 0.094 | 217.3882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | -3.1487 | -11.8093 | 12.2219 | 7848.6666 | 12.4264 | 316.7524 | [5 empty] | 9.8195 | 10.1866 | 8.3952 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 218.5045 |  |  |  |  | 9.7346 | 10.1463 | 8.3087 | [7 empty] | -0.1389 | 0.0989 | 0.1705 | 4987.7389 | 0.3246 | 218.1543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | -3.1626 | -11.8629 | 12.2773 | 7846.5606 | 12.473 | 317.7829 | [5 empty] | 9.8909 | 10.2606 | 8.4562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.1464 |  |  |  |  | 9.8569 | 10.2754 | 8.4262 | [7 empty] | -0.153 | 0.0836 | 0.1743 | 4993.5436 | 0.3273 | 219.2744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | -3.1685 | -11.9159 | 12.3299 | 7844.6521 | 12.5166 | 318.7477 | [5 empty] | 9.9626 | 10.3351 | 8.5176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 219.7884 |  |  |  |  | 9.856 | 10.272 | 8.4273 | [7 empty] | -0.1465 | 0.0768 | 0.1654 | 4994.707 | 0.3127 | 219.2448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | -3.1697 | -11.9585 | 12.3714 | 7839.0841 | 12.5554 | 319.7027 | [5 empty] | 10.0348 | 10.4099 | 8.5793 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 220.4303 |  |  |  |  | 10.0302 | 10.4223 | 8.6042 | [7 empty] | -0.0701 | -0.0132 | 0.0713 | 5011.0943 | 0.112 | 220.5359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | -3.188 | -12.0324 | 12.4475 | 7843.5458 | 12.6124 | 320.7527 | [5 empty] | 10.1073 | 10.4852 | 8.6413 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.0723 |  |  |  |  | 10.0313 | 10.4243 | 8.6024 | [7 empty] | -0.0708 | -0.0078 | 0.0712 | 5009.6983 | 0.1213 | 220.5532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | -3.1854 | -12.0377 | 12.4521 | 7845.8554 | 12.5816 | 320.709 | [5 empty] | 10.1803 | 10.5608 | 8.7037 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 221.7142 |  |  |  |  | 10.1752 | 10.5991 | 8.7268 | [7 empty] | -0.149 | 0.0318 | 0.1524 | 5007.1806 | 0.2709 | 222.0377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | -3.1955 | -12.1015 | 12.5163 | 7838.028 | 12.656 | 322.1598 | [5 empty] | 10.2536 | 10.6369 | 8.7663 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 222.3562 |  |  |  |  | 10.1644 | 10.5917 | 8.7111 | [7 empty] | -0.1564 | 0.0471 | 0.1633 | 5003.8508 | 0.2957 | 221.9749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | -3.2098 | -12.1321 | 12.5496 | 7829.1797 | 12.6914 | 323.1661 | [5 empty] | 10.3273 | 10.7134 | 8.8294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 222.9981 |  |  |  |  | 10.3484 | 10.7485 | 8.8886 | [7 empty] | -0.0649 | -0.0368 | 0.0746 | 5016.6338 | 0.1034 | 223.2916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | -3.206 | -12.1768 | 12.5918 | 7813.108 | 12.7617 | 324.6622 | [5 empty] | 10.4014 | 10.7902 | 8.8927 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 223.64 |  |  |  |  | 10.3486 | 10.7461 | 8.8882 | [7 empty] | -0.0566 | -0.0402 | 0.0695 | 5016.6779 | 0.0949 | 223.2717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | -3.2221 | -12.2066 | 12.6247 | 7804.0156 | 12.7983 | 325.6887 | [5 empty] | 10.4759 | 10.8675 | 8.9564 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 224.2819 |  |  |  |  | 10.488 | 10.9181 | 9.0156 | [7 empty] | -0.1441 | -0.0074 | 0.1443 | 5016.8887 | 0.2357 | 224.7006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | -3.2294 | -12.2949 | 12.7119 | 7796.6944 | 12.9062 | 327.5042 | [5 empty] | 10.5508 | 10.9452 | 9.0204 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 224.9238 |  |  |  |  | 10.4899 | 10.9189 | 9.0132 | [7 empty] | -0.1379 | -0.0036 | 0.138 | 5015.2499 | 0.226 | 224.7067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | -3.2528 | -12.3546 | 12.7757 | 7799.9737 | 12.9496 | 328.4104 | [5 empty] | 10.6261 | 11.0233 | 9.0848 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 225.5658 |  |  |  |  | 10.68 | 11.0842 | 9.196 | [7 empty] | -0.0536 | -0.0832 | 0.099 | 5027.2896 | 0.1278 | 226.0637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | -3.2557 | -12.4104 | 12.8304 | 7799.4591 | 12.9941 | 329.334 | [5 empty] | 10.7017 | 11.1018 | 9.1495 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 226.2077 |  |  |  |  | 10.6789 | 11.0832 | 9.1875 | [7 empty] | -0.05 | -0.0722 | 0.0878 | 5024.0366 | 0.1088 | 226.0562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | -3.2761 | -12.4752 | 12.8982 | 7795.0573 | 13.0661 | 330.699 | [5 empty] | 10.7778 | 11.1808 | 9.2146 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 226.8496 |  |  |  |  | 10.7367 | 11.2197 | 9.322 | [7 empty] | -0.3287 | -0.0684 | 0.3358 | 5051.3268 | 0.5056 | 227.1651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | -3.2716 | -12.5223 | 12.9426 | 7790.4091 | 13.1099 | 331.6605 | [5 empty] | 10.8543 | 11.2601 | 9.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 227.4914 |  |  |  |  | 10.7388 | 11.2227 | 9.3228 | [7 empty] | -0.3302 | -0.0657 | 0.3367 | 5050.7782 | 0.5087 | 227.1892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | -3.2834 | -12.5895 | 13.0106 | 7786.403 | 13.1829 | 332.9973 | [5 empty] | 10.9312 | 11.3399 | 9.3457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 228.1333 |  |  |  |  | 10.7406 | 11.2239 | 9.3209 | [7 empty] | -0.3264 | -0.062 | 0.3323 | 5049.4119 | 0.5081 | 227.1988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | -3.2851 | -12.5957 | 13.017 | 7787.8458 | 13.1546 | 333.0276 | [5 empty] | 11.0085 | 11.4201 | 9.4118 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 228.7752 |  |  |  |  | 11.1271 | 11.4692 | 9.5187 | [7 empty] | 0.2154 | -0.1245 | 0.2488 | 5010.2227 | 0.4488 | 229.167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | -3.299 | -12.6525 | 13.0755 | 7788.9321 | 13.1985 | 333.9417 | [5 empty] | 11.0862 | 11.5007 | 9.4782 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 229.4171 |  |  |  |  | 11.1264 | 11.4684 | 9.5219 | [7 empty] | 0.2134 | -0.13 | 0.2498 | 5011.8162 | 0.4508 | 229.1603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | -3.3274 | -12.8767 | 13.2997 | 7821.3801 | 13.3747 | 335.8923 | [5 empty] | 11.1643 | 11.5817 | 9.545 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 230.059 |  |  |  |  | 11.1742 | 11.6125 | 9.5354 | [7 empty] | -0.0502 | 0.0575 | 0.0763 | 4990.4812 | 0.1385 | 230.3023 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | -3.3381 | -13.0605 | 13.4803 | 7860.6491 | 13.4706 | 336.7483 | [5 empty] | 11.2429 | 11.6632 | 9.6121 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 230.7008 |  |  |  |  | 11.1756 | 11.6106 | 9.5327 | [7 empty] | -0.0378 | 0.0574 | 0.0687 | 4989.2496 | 0.1252 | 230.2871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | -3.3394 | -13.0532 | 13.4736 | 7857.2778 | 13.4387 | 336.818 | [5 empty] | 11.3218 | 11.7451 | 9.6796 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 231.3427 |  |  |  |  | 11.2338 | 11.7216 | 9.6624 | [7 empty] | -0.234 | 0.0271 | 0.2356 | 5016.2832 | 0.3918 | 231.159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | -3.3383 | -13.1136 | 13.5318 | 7857.6062 | 13.4851 | 337.7238 | [5 empty] | 11.4012 | 11.8274 | 9.7475 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 231.9845 |  |  |  |  | 11.2374 | 11.7232 | 9.6677 | [7 empty] | -0.2289 | 0.0207 | 0.2298 | 5017.3856 | 0.3842 | 231.1718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | -3.472 | -13.0652 | 13.5187 | 7831.641 | 13.4994 | 339.071 | [5 empty] | 11.4809 | 11.9101 | 9.8157 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 232.6264 |  |  |  |  | 11.552 | 11.9412 | 9.6768 | [7 empty] | 0.242 | 0.2063 | 0.318 | 4925.9657 | 0.3894 | 232.8665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | -3.4622 | -13.1076 | 13.5571 | 7825.682 | 13.5398 | 339.9864 | [5 empty] | 11.5611 | 11.9933 | 9.8842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 233.2682 |  |  |  |  | 11.5485 | 11.9392 | 9.6763 | [7 empty] | 0.236 | 0.2056 | 0.313 | 4926.7199 | 0.3833 | 232.8511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | -3.5881 | -13.0792 | 13.5625 | 7807.4898 | 13.5584 | 341.2128 | [5 empty] | 11.6417 | 12.0769 | 9.9531 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 233.9101 |  |  |  |  | 11.7684 | 12.1122 | 9.9896 | [7 empty] | 0.3216 | -0.052 | 0.3258 | 4981.7617 | 0.5389 | 234.18 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | -3.596 | -13.1397 | 13.6228 | 7808.4748 | 13.6061 | 342.139 | [5 empty] | 11.7227 | 12.161 | 10.0224 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 234.5519 |  |  |  |  | 11.7664 | 12.1103 | 9.9938 | [7 empty] | 0.3179 | -0.0598 | 0.3235 | 4984.0292 | 0.5392 | 234.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | -3.4824 | -13.1726 | 13.6252 | 7787.2742 | 13.6587 | 343.1753 | [5 empty] | 11.8042 | 12.2455 | 10.0921 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 235.1938 |  |  |  |  | 11.7958 | 12.2088 | 10.0064 | [7 empty] | 0.1267 | 0.0631 | 0.1416 | 4972.507 | 0.188 | 234.9158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | -3.4896 | -13.2245 | 13.6771 | 7786.0812 | 13.7021 | 344.0853 | [5 empty] | 11.8861 | 12.3304 | 10.1621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 235.8356 |  |  |  |  | 11.9482 | 12.3609 | 10.2137 | [7 empty] | 0.0992 | -0.0505 | 0.1114 | 5002.8029 | 0.1965 | 236.065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | -3.391 | -13.2604 | 13.6871 | 7766.0609 | 13.7609 | 345.2038 | [5 empty] | 11.9684 | 12.4158 | 10.2324 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 236.4774 |  |  |  |  | 11.9469 | 12.3594 | 10.2156 | [7 empty] | 0.0978 | -0.0548 | 0.1121 | 5003.9727 | 0.2003 | 236.054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | -3.3952 | -13.315 | 13.741 | 7765.6168 | 13.8053 | 346.101 | [5 empty] | 12.0511 | 12.5016 | 10.3031 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 237.1192 |  |  |  |  | 12.151 | 12.5798 | 10.3648 | [7 empty] | 0.0867 | -0.0073 | 0.087 | 4993.5829 | 0.1474 | 237.7009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | -3.4125 | -13.4853 | 13.9104 | 7797.2974 | 13.9016 | 347.0775 | [5 empty] | 12.1343 | 12.5879 | 10.3742 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 237.761 |  |  |  |  | 12.152 | 12.5806 | 10.3605 | [7 empty] | 0.0904 | -0.0006 | 0.0904 | 4991.6583 | 0.1423 | 237.707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | -3.421 | -13.5319 | 13.9576 | 7794.5391 | 13.9436 | 347.9934 | [5 empty] | 12.2179 | 12.6746 | 10.4457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 238.4028 |  |  |  |  | 12.2698 | 12.7191 | 10.3742 | [7 empty] | 0.0937 | 0.1408 | 0.1691 | 4958.0058 | 0.2009 | 238.7307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | -3.4411 | -13.75 | 14.174 | 7838.7794 | 14.0621 | 349.0179 | [5 empty] | 12.3019 | 12.7618 | 10.5175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.0446 |  |  |  |  | 12.2642 | 12.7131 | 10.372 | [7 empty] | 0.0924 | 0.1371 | 0.1653 | 4958.9924 | 0.1967 | 238.6868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | -3.4432 | -13.7903 | 14.2136 | 7833.8413 | 14.1007 | 349.911 | [5 empty] | 12.3863 | 12.8494 | 10.5898 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 239.6864 |  |  |  |  | 12.4804 | 12.9289 | 10.5857 | [7 empty] | 0.0995 | 0.085 | 0.1309 | 4970.9193 | 0.1629 | 240.2661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | -3.4532 | -13.8368 | 14.2612 | 7829.4383 | 14.1482 | 350.9137 | [5 empty] | 12.4712 | 12.9375 | 10.6623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 240.3282 |  |  |  |  | 12.4841 | 12.9254 | 10.5907 | [7 empty] | 0.1196 | 0.0712 | 0.1392 | 4972.2805 | 0.1755 | 240.2404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | -3.4705 | -13.867 | 14.2947 | 7823.4148 | 14.181 | 351.7972 | [5 empty] | 12.5566 | 13.026 | 10.7353 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 240.97 |  |  |  |  | 12.4846 | 12.9269 | 10.5981 | [7 empty] | 0.1128 | 0.0635 | 0.1294 | 4974.7149 | 0.1737 | 240.2517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | -3.4749 | -13.9001 | 14.3279 | 7816.1898 | 14.2192 | 352.7243 | [5 empty] | 12.6423 | 13.115 | 10.8086 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 241.6118 |  |  |  |  | 12.6329 | 13.0777 | 10.7336 | [7 empty] | 0.116 | 0.0471 | 0.1252 | 4978.4161 | 0.168 | 241.3438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | -3.4837 | -13.9255 | 14.3547 | 7805.8184 | 14.2594 | 353.736 | [5 empty] | 12.7286 | 13.2044 | 10.8823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 242.2536 |  |  |  |  | 12.7987 | 13.2818 | 10.8846 | [7 empty] | 0.0195 | 0.0831 | 0.0853 | 4979.0878 | 0.1173 | 242.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | -3.6053 | -13.9664 | 14.4242 | 7804.5153 | 14.319 | 355.0888 | [5 empty] | 12.8152 | 13.2943 | 10.9564 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 242.8953 |  |  |  |  | 12.7984 | 13.2811 | 10.8931 | [7 empty] | 0.0157 | 0.071 | 0.0727 | 4982.2115 | 0.0938 | 242.8014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | -3.5978 | -13.967 | 14.4229 | 7803.6615 | 14.2862 | 355.1054 | [5 empty] | 12.9023 | 13.3847 | 11.0309 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 243.5371 |  |  |  |  | 12.9513 | 13.432 | 11.0409 | [7 empty] | 0.0277 | 0.0366 | 0.0459 | 4989.1142 | 0.0592 | 243.8716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | -3.604 | -14.0131 | 14.4691 | 7800.4133 | 14.3294 | 356.0225 | [5 empty] | 12.9899 | 13.4755 | 11.1058 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 244.1789 |  |  |  |  | 12.9416 | 13.4265 | 11.0356 | [7 empty] | 0.0132 | 0.0396 | 0.0417 | 4989.7479 | 0.0581 | 243.8327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | -3.7263 | -14.1506 | 14.633 | 7812.8625 | 14.4743 | 358.0639 | [5 empty] | 13.0779 | 13.5668 | 11.181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 244.8206 |  |  |  |  | 13.1086 | 13.6252 | 11.2033 | [7 empty] | -0.072 | 0.0448 | 0.0848 | 4996.2367 | 0.1492 | 245.2293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | -3.6339 | -14.3082 | 14.7624 | 7828.5615 | 14.575 | 359.0599 | [5 empty] | 13.1664 | 13.6586 | 11.2566 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 245.4624 |  |  |  |  | 13.1123 | 13.6332 | 11.2043 | [7 empty] | -0.0828 | 0.054 | 0.0988 | 4995.125 | 0.1704 | 245.2856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | -3.6511 | -14.3541 | 14.8112 | 7826.6942 | 14.6158 | 359.9474 | [5 empty] | 13.2553 | 13.7508 | 11.3327 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 246.1041 |  |  |  |  | 13.2578 | 13.7795 | 11.3534 | [7 empty] | -0.0831 | 0.0147 | 0.0844 | 5004.0528 | 0.1368 | 246.303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | -3.5509 | -14.506 | 14.9343 | 7839.5919 | 14.7171 | 360.9655 | [5 empty] | 13.3446 | 13.8435 | 11.4091 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 246.7459 |  |  |  |  | 13.2445 | 13.7691 | 11.3524 | [7 empty] | -0.0985 | 0.0063 | 0.0987 | 5007.3265 | 0.1592 | 246.2312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | -3.5517 | -14.5034 | 14.9319 | 7839.0694 | 14.6805 | 360.9594 | [5 empty] | 13.4345 | 13.9367 | 11.4859 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 247.3876 |  |  |  |  | 13.4846 | 14.008 | 11.602 | [7 empty] | -0.0941 | -0.0661 | 0.115 | 5023.0741 | 0.143 | 247.8767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | -3.5693 | -14.6428 | 15.0715 | 7845.8231 | 14.8189 | 362.7535 | [5 empty] | 13.5248 | 14.0304 | 11.5631 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 248.0293 |  |  |  |  | 13.4858 | 14.0104 | 11.6041 | [7 empty] | -0.0977 | -0.0659 | 0.1178 | 5023.3447 | 0.1425 | 247.8925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | -3.5721 | -14.6743 | 15.1028 | 7839.0815 | 14.8543 | 363.6184 | [5 empty] | 13.6155 | 14.1245 | 11.6406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 248.6711 |  |  |  |  | 13.6321 | 14.1654 | 11.7514 | [7 empty] | -0.1183 | -0.0894 | 0.1483 | 5030.2415 | 0.1765 | 248.9487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | -3.5835 | -14.7187 | 15.1487 | 7836.059 | 14.8959 | 364.5114 | [5 empty] | 13.7067 | 14.2191 | 11.7186 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 249.3128 |  |  |  |  | 13.6346 | 14.1656 | 11.7585 | [7 empty] | -0.1146 | -0.0993 | 0.1516 | 5032.1334 | 0.1782 | 248.9502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | -3.5946 | -14.7696 | 15.2008 | 7836.0525 | 14.935 | 365.3283 | [5 empty] | 13.7984 | 14.3142 | 11.797 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 249.9545 |  |  |  |  | 13.8578 | 14.3954 | 11.9849 | [7 empty] | -0.1284 | -0.1467 | 0.195 | 5043.5247 | 0.2241 | 250.4994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | -3.7051 | -14.7341 | 15.1929 | 7816.4714 | 14.9577 | 366.5064 | [5 empty] | 13.8905 | 14.4098 | 11.8758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 250.5962 |  |  |  |  | 13.8572 | 14.3934 | 11.9801 | [7 empty] | -0.1225 | -0.1433 | 0.1885 | 5042.2542 | 0.2127 | 250.4861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | -3.721 | -14.7825 | 15.2437 | 7815.4103 | 14.9994 | 367.3733 | [5 empty] | 13.9831 | 14.5059 | 11.9549 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.238 |  |  |  |  | 13.9105 | 14.5134 | 12.1064 | [7 empty] | -0.3427 | -0.1512 | 0.3745 | 5062.8443 | 0.475 | 251.2881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | -3.8422 | -14.7442 | 15.2366 | 7797.8082 | 15.0162 | 368.4684 | [5 empty] | 14.0762 | 14.6024 | 12.0345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 251.8797 |  |  |  |  | 13.9156 | 14.516 | 12.0986 | [7 empty] | -0.3288 | -0.1397 | 0.3572 | 5059.0785 | 0.458 | 251.3053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | -3.8316 | -14.7869 | 15.2753 | 7790.9073 | 15.0666 | 369.4545 | [5 empty] | 14.1698 | 14.6995 | 12.1145 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 252.5214 |  |  |  |  | 14.4694 | 14.8566 | 12.3301 | [7 empty] | 0.4378 | -0.1712 | 0.47 | 4999.8447 | 0.7635 | 253.5532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | -3.7387 | -14.949 | 15.4094 | 7806.2609 | 15.1713 | 370.4774 | [5 empty] | 14.2638 | 14.797 | 12.1949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 253.1631 |  |  |  |  | 14.4654 | 14.8509 | 12.3244 | [7 empty] | 0.4434 | -0.1705 | 0.475 | 4999.2273 | 0.7668 | 253.5163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | -3.7426 | -15.0071 | 15.4667 | 7806.8484 | 15.217 | 371.3263 | [5 empty] | 14.3583 | 14.8951 | 12.2757 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 253.8048 |  |  |  |  | 14.4699 | 14.8549 | 12.322 | [7 empty] | 0.4485 | -0.1635 | 0.4774 | 4997.2882 | 0.7681 | 253.5424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | -3.6499 | -15.1835 | 15.616 | 7824.9528 | 15.3306 | 372.3913 | [5 empty] | 14.4533 | 14.9936 | 12.3569 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 254.4465 |  |  |  |  | 14.5006 | 14.9577 | 12.3387 | [7 empty] | 0.2611 | -0.0488 | 0.2656 | 4988.4954 | 0.4156 | 254.2129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | -3.6541 | -15.2291 | 15.6613 | 7821.9341 | 15.3733 | 373.2619 | [5 empty] | 14.5488 | 15.0927 | 12.4385 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 255.0882 |  |  |  |  | 14.5432 | 15.0776 | 12.3511 | [7 empty] | 0.0696 | 0.0907 | 0.1143 | 4974.9129 | 0.1277 | 254.9909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | -3.6689 | -15.2862 | 15.7203 | 7822.6998 | 15.4198 | 374.1366 | [5 empty] | 14.6447 | 15.1922 | 12.5206 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 255.7299 |  |  |  |  | 14.5378 | 15.0741 | 12.3496 | [7 empty] | 0.0622 | 0.0898 | 0.1092 | 4975.7198 | 0.1364 | 254.9681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | -3.6764 | -15.3308 | 15.7655 | 7819.2533 | 15.4642 | 375.0362 | [5 empty] | 14.7411 | 15.2922 | 12.603 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 256.3715 |  |  |  |  | 14.894 | 15.3189 | 12.494 | [7 empty] | 0.4822 | 0.1108 | 0.4948 | 4937.0068 | 0.6621 | 256.5419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | -3.6788 | -15.3173 | 15.7528 | 7815.137 | 15.4263 | 375.0913 | [5 empty] | 14.8381 | 15.3928 | 12.6859 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 257.0132 |  |  |  |  | 14.8887 | 15.3103 | 12.4895 | [7 empty] | 0.4905 | 0.1064 | 0.5019 | 4937.2138 | 0.6761 | 256.4868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | -3.6863 | -15.3683 | 15.8042 | 7813.5507 | 15.4722 | 375.9763 | [5 empty] | 14.9355 | 15.4938 | 12.7692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 257.6549 |  |  |  |  | 15.1051 | 15.543 | 12.86 | [7 empty] | 0.3663 | -0.1131 | 0.3834 | 4993.5652 | 0.6059 | 257.9661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | -3.693 | -15.4139 | 15.8502 | 7811.62 | 15.5116 | 376.7971 | [5 empty] | 15.0334 | 15.5954 | 12.8529 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 258.2966 |  |  |  |  | 15.1008 | 15.5413 | 12.8594 | [7 empty] | 0.3572 | -0.1131 | 0.3747 | 4994.3081 | 0.5934 | 257.955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | -3.8098 | -15.5168 | 15.9777 | 7827.857 | 15.5874 | 377.9537 | [5 empty] | 15.1318 | 15.6975 | 12.937 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 258.9382 |  |  |  |  | 15.1346 | 15.6499 | 12.8651 | [7 empty] | 0.1736 | 0.0204 | 0.1748 | 4981.5758 | 0.2466 | 258.6397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | -3.9556 | -15.6663 | 16.158 | 7842.0669 | 15.7484 | 380.0498 | [5 empty] | 15.2307 | 15.8 | 13.0215 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 259.5799 |  |  |  |  | 15.3284 | 15.875 | 13.1033 | [7 empty] | 0.0707 | -0.0351 | 0.0789 | 5001.5202 | 0.134 | 260.0468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | -3.9481 | -15.6617 | 16.1517 | 7838.8897 | 15.7163 | 380.1319 | [5 empty] | 15.33 | 15.9031 | 13.1065 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 260.2215 |  |  |  |  | 15.3339 | 15.876 | 13.0982 | [7 empty] | 0.0883 | -0.0296 | 0.0931 | 4998.9548 | 0.1492 | 260.0531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | -3.9748 | -15.7008 | 16.1961 | 7835.4252 | 15.7591 | 381.0428 | [5 empty] | 15.4299 | 16.0068 | 13.1919 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 260.8632 |  |  |  |  | 15.5444 | 16.057 | 13.2567 | [7 empty] | 0.1977 | -0.0558 | 0.2054 | 4995.5191 | 0.3231 | 261.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | -3.9896 | -15.7283 | 16.2264 | 7827.9723 | 15.7998 | 381.9635 | [5 empty] | 15.5303 | 16.1109 | 13.2777 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 261.5049 |  |  |  |  | 15.5485 | 16.0617 | 13.2548 | [7 empty] | 0.1994 | -0.0486 | 0.2052 | 4993.9113 | 0.3202 | 261.2019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | -3.9725 | -15.7572 | 16.2503 | 7819.2529 | 15.8385 | 382.8182 | [5 empty] | 15.6312 | 16.2155 | 13.364 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 262.1465 |  |  |  |  | 15.7054 | 16.2783 | 13.2732 | [7 empty] | 0.1182 | 0.1687 | 0.206 | 4956.5049 | 0.227 | 262.5294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | -4.0011 | -15.8226 | 16.3207 | 7822.4959 | 15.8907 | 383.7211 | [5 empty] | 15.7326 | 16.3207 | 13.4506 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 262.7881 |  |  |  |  | 15.7055 | 16.2784 | 13.2745 | [7 empty] | 0.1174 | 0.1672 | 0.2043 | 4956.8623 | 0.224 | 262.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | -3.9919 | -15.8713 | 16.3657 | 7818.4989 | 15.9397 | 384.622 | [5 empty] | 15.8345 | 16.4264 | 13.5378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 263.4298 |  |  |  |  | 15.9244 | 16.4662 | 13.5007 | [7 empty] | 0.1989 | 0.0641 | 0.209 | 4971.366 | 0.2681 | 263.6704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | -4.0092 | -15.9352 | 16.4318 | 7820.4329 | 15.9922 | 385.5209 | [5 empty] | 15.9369 | 16.5327 | 13.6253 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.0714 |  |  |  |  | 15.925 | 16.4653 | 13.4989 | [7 empty] | 0.2041 | 0.0646 | 0.2141 | 4970.8487 | 0.2763 | 263.6646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | -4.0159 | -15.9804 | 16.4773 | 7818.7842 | 16.0304 | 386.3094 | [5 empty] | 16.0398 | 16.6394 | 13.7133 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 264.7131 |  |  |  |  | 16.014 | 16.6538 | 13.6715 | [7 empty] | -0.0965 | 0.0809 | 0.1259 | 4991.3845 | 0.2045 | 264.7988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | -4.0191 | -16.0482 | 16.5438 | 7818.9835 | 16.0923 | 387.2944 | [5 empty] | 16.1432 | 16.7467 | 13.8017 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 265.3547 |  |  |  |  | 16.0231 | 16.6616 | 13.6693 | [7 empty] | -0.0871 | 0.0908 | 0.1258 | 4988.6632 | 0.2073 | 264.8458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | -4.0128 | -16.0484 | 16.5425 | 7819.2538 | 16.0513 | 387.2487 | [5 empty] | 16.2472 | 16.8546 | 13.8906 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 265.9963 |  |  |  |  | 16.2006 | 16.835 | 13.9207 | [7 empty] | -0.1102 | -0.0446 | 0.1189 | 5017.541 | 0.1476 | 265.8799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | -4.0384 | -16.0766 | 16.5761 | 7813.8578 | 16.0886 | 388.1173 | [5 empty] | 16.3517 | 16.963 | 13.9799 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 266.638 |  |  |  |  | 16.3464 | 17.0017 | 13.9324 | [7 empty] | -0.0916 | 0.1125 | 0.1451 | 4984.8737 | 0.2315 | 266.8663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | -4.0338 | -16.2803 | 16.7726 | 7846.3168 | 16.1953 | 389.0572 | [5 empty] | 16.4567 | 17.0719 | 14.0697 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 267.2796 |  |  |  |  | 16.336 | 16.9906 | 13.9233 | [7 empty] | -0.0908 | 0.1124 | 0.1445 | 4984.8212 | 0.2332 | 266.8009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | -4.0538 | -16.3283 | 16.824 | 7844.8201 | 16.241 | 389.9364 | [5 empty] | 16.5622 | 17.1813 | 14.1599 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 267.9212 |  |  |  |  | 16.5045 | 17.1619 | 14.0908 | [7 empty] | -0.0933 | 0.0791 | 0.1223 | 4991.6577 | 0.1971 | 267.8075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | -4.0825 | -16.5327 | 17.0293 | 7881.4527 | 16.3389 | 390.7971 | [5 empty] | 16.6682 | 17.2913 | 14.2506 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 268.5628 |  |  |  |  | 16.7085 | 17.3635 | 14.3327 | [7 empty] | -0.1017 | -0.0153 | 0.1028 | 5010.8191 | 0.1434 | 268.9821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | -4.1013 | -16.5746 | 17.0745 | 7877.4121 | 16.3866 | 391.7259 | [5 empty] | 16.7748 | 17.4019 | 14.3417 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 269.2044 |  |  |  |  | 16.715 | 17.3641 | 14.3321 | [7 empty] | -0.0827 | -0.0165 | 0.0843 | 5009.5816 | 0.1136 | 268.9853 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | -4.1086 | -16.6122 | 17.1128 | 7873.2259 | 16.4253 | 392.5455 | [5 empty] | 16.8818 | 17.513 | 14.4332 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 269.846 |  |  |  |  | 16.8846 | 17.5368 | 14.5204 | [7 empty] | -0.0965 | -0.072 | 0.1204 | 5021.4252 | 0.1347 | 269.9835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | -4.1192 | -16.6995 | 17.2 | 7865.5625 | 16.555 | 394.295 | [5 empty] | 16.9895 | 17.6246 | 14.5252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 270.4876 |  |  |  |  | 16.8862 | 17.537 | 14.5172 | [7 empty] | -0.0902 | -0.0687 | 0.1133 | 5020.2876 | 0.1327 | 269.9843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | -4.1074 | -16.7559 | 17.252 | 7864.0166 | 16.6032 | 395.1275 | [5 empty] | 17.0976 | 17.7368 | 14.6177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.1292 |  |  |  |  | 17.1478 | 17.8099 | 14.7497 | [7 empty] | -0.0979 | -0.0767 | 0.1244 | 5022.2417 | 0.1414 | 271.5453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | -4.1449 | -16.7658 | 17.2706 | 7855.4285 | 16.6334 | 395.9777 | [5 empty] | 17.2063 | 17.8495 | 14.7106 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 271.7708 |  |  |  |  | 17.1474 | 17.8078 | 14.7445 | [7 empty] | -0.0912 | -0.0731 | 0.1169 | 5021.0491 | 0.13 | 271.5334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | -4.155 | -16.8149 | 17.3206 | 7853.4606 | 16.6804 | 396.8423 | [5 empty] | 17.3155 | 17.9629 | 14.804 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 272.4124 |  |  |  |  | 17.3299 | 17.9922 | 14.9243 | [7 empty] | -0.0905 | -0.1073 | 0.1404 | 5027.4625 | 0.1496 | 272.5778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | -4.1587 | -16.8527 | 17.3582 | 7846.945 | 16.7313 | 397.7944 | [5 empty] | 17.4253 | 18.0767 | 14.8978 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 273.054 |  |  |  |  | 17.3332 | 17.9974 | 14.9186 | [7 empty] | -0.0907 | -0.0949 | 0.1313 | 5025.0829 | 0.145 | 272.6075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | -4.1387 | -16.9105 | 17.4096 | 7844.1715 | 16.7858 | 398.6826 | [5 empty] | 17.5356 | 18.1912 | 14.9921 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 273.6956 |  |  |  |  | 17.5997 | 18.2714 | 15.1947 | [7 empty] | -0.1082 | -0.1538 | 0.188 | 5037.4317 | 0.2019 | 274.1436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | -4.1429 | -16.9056 | 17.4058 | 7843.7136 | 16.743 | 398.6616 | [5 empty] | 17.6465 | 18.3062 | 15.0869 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 274.3372 |  |  |  |  | 17.6022 | 18.2722 | 15.1949 | [7 empty] | -0.1025 | -0.1539 | 0.1849 | 5037.0308 | 0.1962 | 274.148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | -4.1493 | -17.0198 | 17.5183 | 7843.6298 | 16.877 | 400.3105 | [5 empty] | 17.7579 | 18.4217 | 15.1822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 274.9788 |  |  |  |  | 17.6369 | 18.3904 | 15.2116 | [7 empty] | -0.3007 | -0.0291 | 0.3021 | 5027.8841 | 0.4094 | 274.8051 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | -4.166 | -17.0798 | 17.5805 | 7844.1942 | 16.9303 | 401.2033 | [5 empty] | 17.8698 | 18.5378 | 15.2779 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 275.6204 |  |  |  |  | 17.64 | 18.3917 | 15.2118 | [7 empty] | -0.2948 | -0.0287 | 0.2962 | 5027.3705 | 0.4067 | 274.8127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | -4.1766 | -17.115 | 17.6173 | 7840.4975 | 16.9665 | 401.9819 | [5 empty] | 17.9823 | 18.6545 | 15.374 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 276.262 |  |  |  |  | 18.1925 | 18.747 | 15.3693 | [7 empty] | 0.4022 | 0.0468 | 0.4049 | 4961.8653 | 0.5394 | 276.7677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | -4.0908 | -17.2754 | 17.7531 | 7853.5714 | 17.071 | 402.9921 | [5 empty] | 18.0954 | 18.7718 | 15.4707 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 276.9036 |  |  |  |  | 18.1855 | 18.7404 | 15.3647 | [7 empty] | 0.3997 | 0.0461 | 0.4023 | 4962.1672 | 0.5349 | 276.7318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | -4.0783 | -17.3442 | 17.8172 | 7854.7505 | 17.1245 | 403.8199 | [5 empty] | 18.209 | 18.8897 | 15.5678 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 277.5451 |  |  |  |  | 18.2499 | 18.8762 | 15.5442 | [7 empty] | 0.1669 | -0.0062 | 0.167 | 4988.9639 | 0.2358 | 277.472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | -3.9872 | -17.5209 | 17.9689 | 7871.6348 | 17.2318 | 404.7871 | [5 empty] | 18.3231 | 19.0081 | 15.6654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 278.1867 |  |  |  |  | 18.2925 | 19.0024 | 15.5619 | [7 empty] | -0.0261 | 0.1232 | 0.126 | 4979.1166 | 0.1734 | 278.1559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | -3.9924 | -17.5753 | 18.023 | 7870.6009 | 17.2806 | 405.6313 | [5 empty] | 18.4378 | 19.1271 | 15.7635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 278.8283 |  |  |  |  | 18.2902 | 19.0011 | 15.5605 | [7 empty] | -0.0292 | 0.124 | 0.1274 | 4979.2073 | 0.1858 | 278.149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | -4.1393 | -17.5339 | 18.0158 | 7853.7404 | 17.317 | 406.8304 | [5 empty] | 18.5531 | 19.2467 | 15.8621 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 279.4699 |  |  |  |  | 18.7126 | 19.3008 | 15.7507 | [7 empty] | 0.3935 | 0.1372 | 0.4167 | 4946.6974 | 0.5037 | 279.7589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | -4.1292 | -17.5909 | 18.0691 | 7852.2891 | 17.3677 | 407.665 | [5 empty] | 18.669 | 19.3669 | 15.9611 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.1114 |  |  |  |  | 18.7152 | 19.3007 | 15.7435 | [7 empty] | 0.4049 | 0.1443 | 0.4298 | 4944.6035 | 0.5182 | 279.7582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | -4.245 | -17.5567 | 18.0626 | 7836.911 | 17.3991 | 408.7294 | [5 empty] | 18.7854 | 19.4877 | 16.0607 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 280.753 |  |  |  |  | 18.952 | 19.5657 | 16.0872 | [7 empty] | 0.2866 | 0.0083 | 0.2867 | 4978.0098 | 0.3922 | 281.1656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | -4.2319 | -17.6174 | 18.1186 | 7835.5083 | 17.4546 | 409.5992 | [5 empty] | 18.9024 | 19.609 | 16.1607 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 281.3946 |  |  |  |  | 18.9633 | 19.5762 | 16.1067 | [7 empty] | 0.2848 | -0.0045 | 0.2848 | 4980.4583 | 0.3942 | 281.2213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | -4.2607 | -17.6538 | 18.1607 | 7831.2834 | 17.5035 | 410.5165 | [5 empty] | 19.0199 | 19.731 | 16.2612 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 282.0361 |  |  |  |  | 19.004 | 19.7098 | 16.1222 | [7 empty] | 0.0721 | 0.1358 | 0.1538 | 4970.3313 | 0.1628 | 281.9246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | -4.2777 | -17.6418 | 18.153 | 7828.9898 | 17.4634 | 410.5798 | [5 empty] | 19.1381 | 19.8535 | 16.3622 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 282.6777 |  |  |  |  | 19.0007 | 19.7089 | 16.116 | [7 empty] | 0.0675 | 0.143 | 0.1581 | 4969.3641 | 0.1808 | 281.9201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | -4.284 | -17.6992 | 18.2103 | 7830.0638 | 17.5073 | 411.3415 | [5 empty] | 19.2568 | 19.9767 | 16.4637 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 283.3192 |  |  |  |  | 19.226 | 19.9768 | 16.3846 | [7 empty] | -0.0518 | 0.1007 | 0.1132 | 4985.5685 | 0.1667 | 283.3197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | -4.1858 | -17.9097 | 18.3924 | 7846.1307 | 17.6648 | 412.7502 | [5 empty] | 19.3761 | 20.1004 | 16.5657 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 283.9608 |  |  |  |  | 19.2327 | 19.977 | 16.3843 | [7 empty] | -0.0326 | 0.0987 | 0.104 | 4984.5687 | 0.1565 | 283.3209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | -4.1974 | -17.9516 | 18.4358 | 7842.7952 | 17.7112 | 413.5982 | [5 empty] | 19.4959 | 20.2248 | 16.6682 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 284.6023 |  |  |  |  | 19.4989 | 20.2151 | 16.5913 | [7 empty] | 0.0687 | 0.0724 | 0.0998 | 4982.2625 | 0.1037 | 284.5522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | -4.1987 | -17.954 | 18.4384 | 7844.1257 | 17.667 | 413.5518 | [5 empty] | 19.6164 | 20.3497 | 16.7711 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 285.2439 |  |  |  |  | 19.491 | 20.2066 | 16.5835 | [7 empty] | 0.0698 | 0.0733 | 0.1012 | 4982.0206 | 0.1226 | 284.5088 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | -4.1006 | -18.0936 | 18.5525 | 7857.3727 | 17.7315 | 414.1532 | [5 empty] | 19.7374 | 20.4753 | 16.8746 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 285.8854 |  |  |  |  | 19.6688 | 20.419 | 16.6087 | [7 empty] | 0.0633 | 0.2503 | 0.2582 | 4951.4065 | 0.2917 | 285.5984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | -4.1047 | -18.1492 | 18.6075 | 7856.9364 | 17.7796 | 414.9637 | [5 empty] | 19.8591 | 20.6015 | 16.9786 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 286.527 |  |  |  |  | 19.978 | 20.6603 | 17.0654 | [7 empty] | 0.1601 | -0.0654 | 0.1729 | 5000.4526 | 0.261 | 286.8252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | -4.1106 | -18.2126 | 18.6707 | 7857.653 | 17.834 | 415.8175 | [5 empty] | 19.9813 | 20.7283 | 17.0831 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 287.1685 |  |  |  |  | 19.9792 | 20.6665 | 17.0725 | [7 empty] | 0.1456 | -0.0658 | 0.1598 | 5001.527 | 0.2428 | 286.8564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | -4.1047 | -18.1997 | 18.6568 | 7854.0845 | 17.7914 | 415.8389 | [5 empty] | 20.1041 | 20.8557 | 17.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 287.8101 |  |  |  |  | 20.0277 | 20.8118 | 17.0911 | [7 empty] | -0.0688 | 0.0799 | 0.1054 | 4990.7127 | 0.1612 | 287.5897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | -4.1309 | -18.3222 | 18.7821 | 7855.8508 | 17.9379 | 417.5322 | [5 empty] | 20.2275 | 20.9837 | 17.2936 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 288.4516 |  |  |  |  | 20.2324 | 21.0077 | 17.3491 | [7 empty] | -0.0687 | -0.0327 | 0.0761 | 5010.4536 | 0.0877 | 288.5713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | -4.1269 | -18.3128 | 18.772 | 7853.4785 | 17.8944 | 417.5355 | [5 empty] | 20.3515 | 21.1123 | 17.3996 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 289.0932 |  |  |  |  | 20.2367 | 21.0044 | 17.35 | [7 empty] | -0.0493 | -0.0393 | 0.0631 | 5010.2843 | 0.0814 | 288.555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | -4.1476 | -18.3801 | 18.8423 | 7855.8955 | 17.9504 | 418.402 | [5 empty] | 20.4761 | 21.2416 | 17.5062 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 289.7347 |  |  |  |  | 20.3998 | 21.1954 | 17.3539 | [7 empty] | -0.0366 | 0.1368 | 0.1416 | 4978.7516 | 0.1942 | 289.5057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | -4.2736 | -18.4937 | 18.981 | 7866.19 | 18.0699 | 419.9002 | [5 empty] | 20.6013 | 21.3715 | 17.6132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 290.3762 |  |  |  |  | 20.5986 | 21.4076 | 17.5394 | [7 empty] | -0.0579 | 0.1268 | 0.1394 | 4982.0368 | 0.1999 | 290.5542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | -4.4173 | -18.5598 | 19.0782 | 7878.1041 | 18.1136 | 420.7292 | [5 empty] | 20.7272 | 21.502 | 17.7208 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.0178 |  |  |  |  | 20.6103 | 21.4183 | 17.5432 | [7 empty] | -0.0515 | 0.1317 | 0.1414 | 4980.7603 | 0.2024 | 290.6067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | -4.4245 | -18.5968 | 19.1159 | 7871.7162 | 18.1691 | 421.6729 | [5 empty] | 20.8536 | 21.6332 | 17.8289 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 291.6593 |  |  |  |  | 20.8203 | 21.6203 | 17.814 | [7 empty] | -0.0566 | 0.0121 | 0.0579 | 5001.7394 | 0.0836 | 291.5963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | -4.4477 | -18.6427 | 19.1659 | 7870.2444 | 18.2157 | 422.4992 | [5 empty] | 20.9806 | 21.765 | 17.9375 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 292.3008 |  |  |  |  | 20.8243 | 21.6191 | 17.8129 | [7 empty] | -0.0421 | 0.0105 | 0.0434 | 5001.043 | 0.0885 | 291.5907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | -4.4814 | -18.6784 | 19.2085 | 7866.6982 | 18.263 | 423.3727 | [5 empty] | 21.1083 | 21.8974 | 18.0466 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 292.9424 |  |  |  |  | 21.0449 | 21.8397 | 18.0049 | [7 empty] | -0.0244 | -0.0035 | 0.0246 | 5002.2396 | 0.0399 | 292.6634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | -4.4599 | -18.7764 | 19.2988 | 7859.319 | 18.4103 | 425.0703 | [5 empty] | 21.2365 | 22.0304 | 18.1563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 293.5839 |  |  |  |  | 21.2916 | 22.1294 | 18.2999 | [7 empty] | -0.1408 | -0.0523 | 0.1502 | 5018.3147 | 0.1807 | 294.059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | -4.4773 | -18.835 | 19.3598 | 7859.1583 | 18.4675 | 425.9544 | [5 empty] | 21.3654 | 22.1641 | 18.2665 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 294.2254 |  |  |  |  | 21.2944 | 22.1353 | 18.3041 | [7 empty] | -0.1486 | -0.0505 | 0.1569 | 5018.5244 | 0.1862 | 294.0874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | -4.4785 | -18.8775 | 19.4015 | 7855.7597 | 18.5134 | 426.7549 | [5 empty] | 21.4949 | 22.2985 | 18.3772 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 294.867 |  |  |  |  | 21.5009 | 22.3484 | 18.5007 | [7 empty] | -0.1547 | -0.0731 | 0.1711 | 5022.6715 | 0.1939 | 295.1045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | -4.4993 | -18.9461 | 19.4731 | 7859.1198 | 18.5663 | 427.5595 | [5 empty] | 21.625 | 22.4335 | 18.4884 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 295.5085 |  |  |  |  | 21.4981 | 22.3454 | 18.4927 | [7 empty] | -0.1519 | -0.0674 | 0.1661 | 5021.508 | 0.1926 | 295.0901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | -4.5058 | -18.9922 | 19.5194 | 7857.5334 | 18.6087 | 428.3134 | [5 empty] | 21.7558 | 22.5691 | 18.6002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 296.15 |  |  |  |  | 21.7555 | 22.6484 | 18.8019 | [7 empty] | -0.2735 | -0.1179 | 0.2978 | 5037.9335 | 0.3399 | 296.5237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | -4.5044 | -18.9864 | 19.5134 | 7855.5414 | 18.5689 | 428.3592 | [5 empty] | 21.8872 | 22.7054 | 18.7125 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 296.7915 |  |  |  |  | 21.7503 | 22.6411 | 18.7926 | [7 empty] | -0.2671 | -0.115 | 0.2908 | 5037.0287 | 0.3315 | 296.4894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | -4.5359 | -19.0606 | 19.5928 | 7859.5785 | 18.6302 | 429.2408 | [5 empty] | 22.0192 | 22.8424 | 18.8254 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 297.4331 |  |  |  |  | 21.7983 | 22.7901 | 18.815 | [7 empty] | -0.4838 | 0.0257 | 0.4844 | 5027.4883 | 0.6533 | 297.1887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | -4.5599 | -19.1291 | 19.6651 | 7862.4214 | 18.6872 | 430.0877 | [5 empty] | 22.1518 | 22.98 | 18.9388 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 298.0746 |  |  |  |  | 21.7927 | 22.7875 | 18.8063 | [7 empty] | -0.4892 | 0.0337 | 0.4904 | 5026.5034 | 0.6688 | 297.1764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | -4.5501 | -19.1785 | 19.7109 | 7859.2301 | 18.7389 | 430.9113 | [5 empty] | 22.2851 | 23.1182 | 19.0528 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 298.7161 |  |  |  |  | 22.5253 | 23.243 | 19.0111 | [7 empty] | 0.3921 | 0.1102 | 0.4073 | 4956.5393 | 0.4858 | 299.2926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | -4.5689 | -19.2226 | 19.7581 | 7858.2963 | 18.7792 | 431.652 | [5 empty] | 22.419 | 23.2572 | 19.1673 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.3576 |  |  |  |  | 22.5214 | 23.2361 | 19.0043 | [7 empty] | 0.4005 | 0.1103 | 0.4154 | 4955.9729 | 0.4937 | 299.2605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | -4.5515 | -19.2729 | 19.803 | 7854.8599 | 18.8312 | 432.4672 | [5 empty] | 22.5536 | 23.3967 | 19.2823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 299.9992 |  |  |  |  | 22.6191 | 23.4105 | 19.307 | [7 empty] | 0.1359 | -0.0324 | 0.1397 | 4996.5424 | 0.1983 | 300.0621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | -4.5738 | -19.317 | 19.8511 | 7853.311 | 18.8771 | 433.2646 | [5 empty] | 22.6888 | 23.537 | 19.3979 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 300.6407 |  |  |  |  | 22.6696 | 23.565 | 19.3201 | [7 empty] | -0.08 | 0.1218 | 0.1457 | 4985.2061 | 0.2111 | 300.7684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | -4.5429 | -19.3287 | 19.8554 | 7853.7269 | 18.8378 | 433.2466 | [5 empty] | 22.8247 | 23.6779 | 19.5141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 301.2822 |  |  |  |  | 22.6732 | 23.5707 | 19.3239 | [7 empty] | -0.0847 | 0.1234 | 0.1496 | 4985.257 | 0.2215 | 300.7942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | -4.5714 | -19.3737 | 19.9057 | 7852.6869 | 18.8842 | 434.0511 | [5 empty] | 22.9612 | 23.8196 | 19.6308 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 301.9237 |  |  |  |  | 22.8877 | 23.7916 | 19.5271 | [7 empty] | -0.0895 | 0.1002 | 0.1343 | 4989.4101 | 0.1983 | 301.7972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | -4.6039 | -19.4718 | 20.0087 | 7848.6289 | 19.0372 | 435.7814 | [5 empty] | 23.0983 | 23.9618 | 19.748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 302.5652 |  |  |  |  | 22.8762 | 23.7808 | 19.5187 | [7 empty] | -0.0927 | 0.1001 | 0.1364 | 4989.6293 | 0.2142 | 301.7485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | -4.59 | -19.5266 | 20.0588 | 7847.1681 | 19.0857 | 436.541 | [5 empty] | 23.2361 | 24.1048 | 19.8658 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 303.2067 |  |  |  |  | 23.3933 | 24.149 | 19.8436 | [7 empty] | 0.333 | 0.0212 | 0.3337 | 4975.4611 | 0.4273 | 303.4044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | -4.6148 | -19.5731 | 20.1098 | 7844.7846 | 19.1428 | 437.4359 | [5 empty] | 23.3746 | 24.2485 | 19.9842 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 303.8483 |  |  |  |  | 23.393 | 24.143 | 19.8424 | [7 empty] | 0.3462 | 0.0154 | 0.3466 | 4975.5552 | 0.4483 | 303.3776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | -4.6585 | -19.5714 | 20.1182 | 7847.9725 | 19.0927 | 437.4068 | [5 empty] | 23.5137 | 24.3928 | 20.1032 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 304.4898 |  |  |  |  | 23.4689 | 24.306 | 20.0567 | [7 empty] | 0.0924 | -0.0392 | 0.1004 | 5000.4627 | 0.15 | 304.1046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | -4.6625 | -19.623 | 20.1693 | 7846.2255 | 19.1453 | 438.2268 | [5 empty] | 23.6535 | 24.5378 | 20.2227 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 305.1313 |  |  |  |  | 23.6893 | 24.5382 | 20.2616 | [7 empty] | 0.077 | -0.0517 | 0.0928 | 5003.4478 | 0.137 | 305.1331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | -4.6527 | -19.6693 | 20.2121 | 7841.8101 | 19.202 | 439.0909 | [5 empty] | 23.794 | 24.6835 | 20.3428 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 305.7728 |  |  |  |  | 23.6955 | 24.5405 | 20.2669 | [7 empty] | 0.0861 | -0.0565 | 0.103 | 5003.6455 | 0.1623 | 305.1433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | -4.6718 | -19.7874 | 20.3315 | 7842.5828 | 19.3521 | 440.6928 | [5 empty] | 23.9351 | 24.8299 | 20.4634 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 306.4143 |  |  |  |  | 23.9895 | 24.7987 | 20.4718 | [7 empty] | 0.2088 | -0.0637 | 0.2183 | 4997.0817 | 0.3093 | 306.2776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | -4.6847 | -19.8459 | 20.3913 | 7842.8188 | 19.4067 | 441.5097 | [5 empty] | 24.0769 | 24.977 | 20.5847 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 307.0558 |  |  |  |  | 24.1983 | 25.0762 | 20.4885 | [7 empty] | 0.1456 | 0.1725 | 0.2258 | 4963.7696 | 0.2249 | 307.4868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | -4.6866 | -19.8439 | 20.3898 | 7842.495 | 19.3622 | 441.5145 | [5 empty] | 24.2194 | 25.1248 | 20.7065 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 307.6973 |  |  |  |  | 24.195 | 25.0762 | 20.4872 | [7 empty] | 0.1377 | 0.1749 | 0.2226 | 4963.8876 | 0.2191 | 307.4865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | -4.7119 | -20.0297 | 20.5765 | 7874.525 | 19.4113 | 441.9283 | [5 empty] | 24.3626 | 25.2733 | 20.8289 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.3389 |  |  |  |  | 24.5216 | 25.3399 | 20.8959 | [7 empty] | 0.2433 | -0.0443 | 0.2473 | 4991.9293 | 0.3401 | 308.6255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | -4.7225 | -20.0875 | 20.6352 | 7873.5103 | 19.4716 | 442.802 | [5 empty] | 24.5064 | 25.4225 | 20.9518 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 308.9804 |  |  |  |  | 24.5204 | 25.3372 | 20.8947 | [7 empty] | 0.2468 | -0.0459 | 0.251 | 4991.9639 | 0.346 | 308.6138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | -4.724 | -20.2435 | 20.7874 | 7897.603 | 19.5166 | 443.2444 | [5 empty] | 24.6509 | 25.5724 | 21.0754 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 309.6219 |  |  |  |  | 24.7877 | 25.6557 | 21.1885 | [7 empty] | 0.1283 | -0.0638 | 0.1433 | 5002.1091 | 0.2097 | 309.9768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | -4.748 | -20.3081 | 20.8558 | 7899.0076 | 19.5765 | 444.1017 | [5 empty] | 24.7961 | 25.7231 | 21.1995 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 310.2634 |  |  |  |  | 24.7914 | 25.6575 | 21.1938 | [7 empty] | 0.1315 | -0.0683 | 0.1482 | 5002.6021 | 0.2161 | 309.9845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | -4.7572 | -20.3553 | 20.9038 | 7897.051 | 19.625 | 444.8851 | [5 empty] | 24.942 | 25.8744 | 21.3243 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 310.9049 |  |  |  |  | 24.9727 | 25.8662 | 21.211 | [7 empty] | 0.1461 | 0.0941 | 0.1738 | 4976.4686 | 0.1804 | 310.8704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | -4.7897 | -20.3948 | 20.9497 | 7894.8552 | 19.6725 | 445.6928 | [5 empty] | 25.0886 | 26.0265 | 21.4496 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 311.5464 |  |  |  |  | 25.2002 | 26.1041 | 21.437 | [7 empty] | 0.128 | 0.0643 | 0.1432 | 4982.2786 | 0.1573 | 311.8729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | -4.8109 | -20.466 | 21.0238 | 7898.2185 | 19.7286 | 446.4877 | [5 empty] | 25.2358 | 26.1792 | 21.5755 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 312.1879 |  |  |  |  | 25.1838 | 26.0887 | 21.4149 | [7 empty] | 0.1283 | 0.0742 | 0.1482 | 4980.7221 | 0.1601 | 311.808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | -4.8105 | -20.5367 | 21.0926 | 7899.3343 | 19.7907 | 447.3255 | [5 empty] | 25.3838 | 26.3327 | 21.702 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 312.8294 |  |  |  |  | 25.4249 | 26.3314 | 21.7411 | [7 empty] | 0.092 | -0.0541 | 0.1067 | 5002.7807 | 0.1547 | 312.8238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | -4.8082 | -20.4458 | 21.0036 | 7868.9172 | 19.8093 | 448.1752 | [5 empty] | 25.5325 | 26.487 | 21.8291 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 313.471 |  |  |  |  | 25.4673 | 26.4858 | 21.7499 | [7 empty] | -0.1313 | 0.099 | 0.1644 | 4992.7214 | 0.2388 | 313.4661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | -4.7929 | -20.4433 | 20.9976 | 7867.0824 | 19.7667 | 448.196 | [5 empty] | 25.6818 | 26.6419 | 21.9568 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 314.1125 |  |  |  |  | 25.6927 | 26.7188 | 21.9673 | [7 empty] | -0.1395 | 0.0731 | 0.1575 | 4997.1974 | 0.2282 | 314.4295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | -4.7819 | -20.4042 | 20.957 | 7836.0796 | 19.8748 | 449.7491 | [5 empty] | 25.8319 | 26.7976 | 22.0851 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 314.754 |  |  |  |  | 25.6876 | 26.7145 | 21.9631 | [7 empty] | -0.1418 | 0.0741 | 0.16 | 4997.1782 | 0.2321 | 314.4121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | -4.8318 | -20.4594 | 21.0222 | 7837.9816 | 19.9285 | 450.5697 | [5 empty] | 25.9827 | 26.954 | 22.214 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 315.3955 |  |  |  |  | 26.0206 | 27.0687 | 22.2925 | [7 empty] | -0.1782 | 0.0396 | 0.1826 | 5004.6102 | 0.2539 | 315.864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | -4.9808 | -20.527 | 21.1226 | 7849.487 | 19.9747 | 451.3452 | [5 empty] | 26.1342 | 27.1112 | 22.3435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 316.037 |  |  |  |  | 26.0225 | 27.0656 | 22.2924 | [7 empty] | -0.1666 | 0.0355 | 0.1703 | 5004.544 | 0.2336 | 315.851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | -4.9963 | -20.5976 | 21.1949 | 7851.1103 | 20.0412 | 452.2203 | [5 empty] | 26.2864 | 27.2691 | 22.4737 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 316.6785 |  |  |  |  | 26.2442 | 27.3019 | 22.5109 | [7 empty] | -0.1913 | 0.0141 | 0.1919 | 5009.2355 | 0.2525 | 316.8112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | -5.1537 | -20.7299 | 21.3609 | 7865.0484 | 20.1811 | 453.6959 | [5 empty] | 26.4393 | 27.4277 | 22.6044 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.32 |  |  |  |  | 26.2639 | 27.3222 | 22.5248 | [7 empty] | -0.1898 | 0.0169 | 0.1906 | 5008.7191 | 0.2547 | 316.8937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | -5.0384 | -20.8645 | 21.4643 | 7875.2422 | 20.2338 | 454.2055 | [5 empty] | 26.593 | 27.5871 | 22.7358 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 317.9615 |  |  |  |  | 26.5953 | 27.6733 | 22.8455 | [7 empty] | -0.2194 | -0.0115 | 0.2197 | 5014.6865 | 0.2779 | 318.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | -5.053 | -20.9373 | 21.5384 | 7878.1915 | 20.2934 | 455.0039 | [5 empty] | 26.7473 | 27.7473 | 22.8678 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 318.6031 |  |  |  |  | 26.5915 | 27.6664 | 22.8495 | [7 empty] | -0.2162 | -0.0218 | 0.2173 | 5016.0512 | 0.2699 | 318.2793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | -4.9457 | -21.1109 | 21.6825 | 7896.1776 | 20.3567 | 455.5155 | [5 empty] | 26.9024 | 27.9082 | 23.0004 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 319.2446 |  |  |  |  | 26.5883 | 27.667 | 22.8357 | [7 empty] | -0.2199 | -0.0067 | 0.22 | 5013.9906 | 0.2927 | 318.2819 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | -4.956 | -21.1662 | 21.7387 | 7895.0074 | 20.4154 | 456.3456 | [5 empty] | 27.0583 | 28.0698 | 23.1336 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 319.8861 |  |  |  |  | 27.2671 | 28.1085 | 23.0879 | [7 empty] | 0.4611 | 0.0197 | 0.4615 | 4970.1598 | 0.5742 | 320.0392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | -4.9612 | -21.2142 | 21.7866 | 7892.7671 | 20.4679 | 457.1318 | [5 empty] | 27.2148 | 28.2322 | 23.2674 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 320.5276 |  |  |  |  | 27.2537 | 28.0995 | 23.0803 | [7 empty] | 0.4496 | 0.0214 | 0.4501 | 4970.5782 | 0.5614 | 320.0035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | -4.9704 | -21.2429 | 21.8167 | 7887.0632 | 20.516 | 457.9259 | [5 empty] | 27.3721 | 28.3954 | 23.4019 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 321.1691 |  |  |  |  | 27.3614 | 28.273 | 23.4095 | [7 empty] | 0.2224 | -0.1387 | 0.2621 | 5007.6532 | 0.3757 | 320.6884 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | -5.0008 | -21.2825 | 21.8621 | 7883.733 | 20.5741 | 458.7931 | [5 empty] | 27.5301 | 28.5593 | 23.537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 321.8106 |  |  |  |  | 27.4582 | 28.5862 | 23.4412 | [7 empty] | -0.1944 | 0.1445 | 0.2422 | 4989.965 | 0.3455 | 321.9154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | -5 | -21.3035 | 21.8824 | 7887.2317 | 20.5359 | 458.8176 | [5 empty] | 27.6889 | 28.724 | 23.6728 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 322.4521 |  |  |  |  | 27.4656 | 28.5954 | 23.4512 | [7 empty] | -0.199 | 0.1426 | 0.2448 | 4990.5136 | 0.3522 | 321.9513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | -5.0045 | -21.3547 | 21.9332 | 7885.5807 | 20.5895 | 459.6005 | [5 empty] | 27.8484 | 28.8895 | 23.8091 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 323.0937 |  |  |  |  | 27.7054 | 28.8322 | 23.6932 | [7 empty] | -0.1889 | 0.0935 | 0.2108 | 4997.1553 | 0.2978 | 322.8718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | -5.1445 | -21.4189 | 22.0281 | 7896.1317 | 20.6316 | 460.3235 | [5 empty] | 28.0087 | 29.0558 | 23.9462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 323.7352 |  |  |  |  | 27.6937 | 28.8229 | 23.689 | [7 empty] | -0.1973 | 0.0912 | 0.2173 | 4997.9876 | 0.317 | 322.8359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | -5.1662 | -21.4423 | 22.0559 | 7890.9175 | 20.6734 | 461.0728 | [5 empty] | 28.1697 | 29.2228 | 24.0838 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 324.3767 |  |  |  |  | 28.289 | 29.2853 | 24.0366 | [7 empty] | 0.185 | 0.075 | 0.1997 | 4978.5389 | 0.2181 | 324.616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | -5.3454 | -21.4977 | 22.1523 | 7900.528 | 20.7254 | 461.9179 | [5 empty] | 28.3315 | 29.3906 | 24.2221 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 325.0182 |  |  |  |  | 28.2951 | 29.2952 | 24.0552 | [7 empty] | 0.1723 | 0.0661 | 0.1845 | 4980.5561 | 0.205 | 324.6537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | -5.3561 | -21.574 | 22.2289 | 7902.3025 | 20.7979 | 462.8047 | [5 empty] | 28.494 | 29.5592 | 24.3611 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 325.6597 |  |  |  |  | 28.3786 | 29.4636 | 24.2674 | [7 empty] | -0.0509 | 0.0214 | 0.0552 | 4999.7978 | 0.0847 | 325.2965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | -5.2548 | -21.621 | 22.2504 | 7885.9925 | 20.9117 | 464.0616 | [5 empty] | 28.6573 | 29.7286 | 24.5007 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.3013 |  |  |  |  | 28.6454 | 29.7875 | 24.4982 | [7 empty] | -0.1467 | 0.0696 | 0.1623 | 4998.2672 | 0.2282 | 326.5238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | -5.082 | -21.6031 | 22.1928 | 7864.4716 | 20.9261 | 464.5519 | [5 empty] | 28.8213 | 29.8988 | 24.6409 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 326.9428 |  |  |  |  | 28.6464 | 29.7988 | 24.5055 | [7 empty] | -0.1699 | 0.0745 | 0.1855 | 4998.8711 | 0.261 | 326.5662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | -5.0937 | -21.6724 | 22.263 | 7866.805 | 20.9837 | 465.3174 | [5 empty] | 28.9861 | 30.0697 | 24.7818 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 327.5843 |  |  |  |  | 28.9291 | 30.065 | 24.5336 | [7 empty] | -0.0291 | 0.2454 | 0.2471 | 4966.5541 | 0.2962 | 327.5666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | -5.106 | -21.646 | 22.24 | 7862.6826 | 20.9294 | 465.3258 | [5 empty] | 29.1517 | 30.2415 | 24.9234 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 328.2258 |  |  |  |  | 29.1716 | 30.3059 | 24.7783 | [7 empty] | -0.0228 | 0.1982 | 0.1995 | 4973.0381 | 0.2398 | 328.4655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | -5.1262 | -21.7325 | 22.3289 | 7868.8189 | 20.9899 | 466.0812 | [5 empty] | 29.3181 | 30.4141 | 25.0656 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 328.8673 |  |  |  |  | 29.1705 | 30.2985 | 24.7739 | [7 empty] | -0.0086 | 0.1946 | 0.1948 | 4972.7479 | 0.2305 | 328.4378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | -5.1323 | -21.7934 | 22.3895 | 7868.9139 | 21.0483 | 466.8675 | [5 empty] | 29.4852 | 30.5875 | 25.2085 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 329.5089 |  |  |  |  | 29.4866 | 30.577 | 25.0121 | [7 empty] | 0.1025 | 0.171 | 0.1993 | 4970.0403 | 0.1895 | 329.4702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | -5.1322 | -21.8215 | 22.4169 | 7862.6142 | 21.0997 | 467.6608 | [5 empty] | 29.6531 | 30.7616 | 25.352 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 330.1504 |  |  |  |  | 29.7382 | 30.8304 | 25.2426 | [7 empty] | 0.1109 | 0.1481 | 0.185 | 4972.9256 | 0.1757 | 330.4029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | -5.1768 | -21.8616 | 22.4662 | 7860.2678 | 21.1604 | 468.5295 | [5 empty] | 29.8218 | 30.9366 | 25.4963 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 330.7919 |  |  |  |  | 29.7445 | 30.8358 | 25.2462 | [7 empty] | 0.1141 | 0.1484 | 0.1872 | 4972.7028 | 0.1796 | 330.4225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | -5.2034 | -21.9607 | 22.5688 | 7867.7846 | 21.234 | 469.3651 | [5 empty] | 29.9913 | 31.1124 | 25.6412 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 331.4334 |  |  |  |  | 30.0135 | 31.0814 | 25.6041 | [7 empty] | 0.1288 | -0.0054 | 0.129 | 4993.623 | 0.164 | 331.3204 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | -5.2145 | -22.0225 | 22.6314 | 7869.7749 | 21.2812 | 470.0487 | [5 empty] | 30.1615 | 31.2891 | 25.7867 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 332.075 |  |  |  |  | 30.0334 | 31.1026 | 25.6267 | [7 empty] | 0.1257 | -0.01 | 0.1261 | 4994.4469 | 0.1747 | 331.3977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | -5.2178 | -22.0757 | 22.684 | 7868.5431 | 21.3367 | 470.8157 | [5 empty] | 30.3326 | 31.4665 | 25.933 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 332.7165 |  |  |  |  | 30.3031 | 31.4486 | 25.8795 | [7 empty] | -0.0137 | 0.0392 | 0.0415 | 4995.2579 | 0.0539 | 332.6517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | -5.2126 | -22.1323 | 22.7379 | 7868.1488 | 21.3871 | 471.5268 | [5 empty] | 30.5044 | 31.6448 | 26.0799 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.358 |  |  |  |  | 30.58 | 31.717 | 26.2355 | [7 empty] | -0.0235 | -0.0895 | 0.0925 | 5013.8138 | 0.0978 | 333.6172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | -5.2496 | -22.291 | 22.9008 | 7891.5547 | 21.4362 | 472.0286 | [5 empty] | 30.6771 | 31.8239 | 26.2275 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 333.9996 |  |  |  |  | 30.5897 | 31.7188 | 26.2472 | [7 empty] | -0.0087 | -0.1013 | 0.1017 | 5014.659 | 0.1172 | 333.6233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | -5.2369 | -22.2951 | 22.9019 | 7892.0639 | 21.3846 | 471.9871 | [5 empty] | 30.8505 | 32.0038 | 26.3758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 334.6411 |  |  |  |  | 30.6978 | 31.9898 | 26.4954 | [7 empty] | -0.3785 | -0.077 | 0.3863 | 5031.4733 | 0.444 | 334.5914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | -5.2567 | -22.3345 | 22.9448 | 7889.0212 | 21.4383 | 472.7751 | [5 empty] | 31.0248 | 32.1846 | 26.5248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.2826 |  |  |  |  | 30.7071 | 31.9973 | 26.5037 | [7 empty] | -0.3743 | -0.0796 | 0.3827 | 5031.6025 | 0.4431 | 334.618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | -5.2774 | -22.5797 | 23.1883 | 7917.2323 | 21.589 | 473.9369 | [5 empty] | 31.1998 | 32.3662 | 26.6744 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 335.9242 |  |  |  |  | 31.5026 | 32.4944 | 26.8834 | [7 empty] | 0.3783 | -0.147 | 0.4058 | 4999.7902 | 0.55 | 336.3753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | -5.3228 | -22.4665 | 23.0885 | 7887.4185 | 21.6141 | 474.8129 | [5 empty] | 31.3757 | 32.5486 | 26.8248 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 336.5657 |  |  |  |  | 31.4908 | 32.4779 | 26.8733 | [7 empty] | 0.3867 | -0.1514 | 0.4153 | 4999.9441 | 0.5616 | 336.3172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | -5.2817 | -22.4918 | 23.1036 | 7890.8105 | 21.5612 | 474.7073 | [5 empty] | 31.5524 | 32.7319 | 26.9758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.2072 |  |  |  |  | 31.5628 | 32.6723 | 26.9037 | [7 empty] | 0.1672 | 0.0003 | 0.1672 | 4990.9355 | 0.2079 | 336.9988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | -5.2943 | -22.5443 | 23.1576 | 7890.2892 | 21.6137 | 475.4473 | [5 empty] | 31.7299 | 32.9161 | 27.1276 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 337.8488 |  |  |  |  | 31.6097 | 32.8454 | 26.915 | [7 empty] | -0.0618 | 0.1543 | 0.1663 | 4982.2107 | 0.2158 | 337.6031 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | -5.3181 | -22.4549 | 23.076 | 7864.9641 | 21.6355 | 476.2308 | [5 empty] | 31.9082 | 33.101 | 27.2801 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 338.4903 |  |  |  |  | 31.862 | 33.1182 | 27.188 | [7 empty] | -0.1046 | 0.1137 | 0.1545 | 4990.0931 | 0.2132 | 338.5498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | -5.3185 | -22.4571 | 23.0783 | 7854.3814 | 21.6819 | 477.0139 | [5 empty] | 32.0873 | 33.2869 | 27.4332 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 339.1319 |  |  |  |  | 31.8713 | 33.1215 | 27.1918 | [7 empty] | -0.0907 | 0.1109 | 0.1433 | 4989.7405 | 0.2044 | 338.561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | -5.48 | -22.5277 | 23.1846 | 7866.3662 | 21.7301 | 477.7445 | [5 empty] | 32.2673 | 33.4736 | 27.5871 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 339.7734 |  |  |  |  | 32.5154 | 33.5555 | 27.5839 | [7 empty] | 0.4158 | 0.0128 | 0.416 | 4976.1568 | 0.5039 | 340.054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | -5.6199 | -22.6897 | 23.3754 | 7884.1407 | 21.8788 | 479.0932 | [5 empty] | 32.4481 | 33.6612 | 27.7417 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 340.4149 |  |  |  |  | 32.5102 | 33.5454 | 27.5774 | [7 empty] | 0.4258 | 0.0098 | 0.426 | 4976.0287 | 0.518 | 340.0193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | -5.64 | -22.7303 | 23.4196 | 7880.8444 | 21.9393 | 479.9124 | [5 empty] | 32.6298 | 33.8496 | 27.897 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 341.0565 |  |  |  |  | 32.6268 | 33.7648 | 27.8691 | [7 empty] | 0.1644 | -0.0604 | 0.1752 | 4999.4409 | 0.2378 | 340.7683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | -5.5474 | -22.8702 | 23.5333 | 7892.8679 | 21.986 | 480.3728 | [5 empty] | 32.8122 | 34.0389 | 28.053 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 341.698 |  |  |  |  | 32.6749 | 33.951 | 27.8789 | [7 empty] | -0.0821 | 0.1053 | 0.1335 | 4990.1557 | 0.1842 | 341.4006 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | -5.4716 | -23.1115 | 23.7503 | 7911.289 | 22.1637 | 481.6918 | [5 empty] | 32.9956 | 34.2291 | 28.2097 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.3396 |  |  |  |  | 32.9287 | 34.2175 | 28.1399 | [7 empty] | -0.1041 | 0.0694 | 0.1251 | 4996.1729 | 0.1728 | 342.3005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | -5.4945 | -23.1612 | 23.804 | 7909.9672 | 22.2241 | 482.4873 | [5 empty] | 33.1797 | 34.4201 | 28.3672 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 342.9811 |  |  |  |  | 33.2102 | 34.4891 | 28.1613 | [7 empty] | 0.0169 | 0.2412 | 0.2418 | 4967.0154 | 0.2629 | 343.2122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | -5.4643 | -23.1834 | 23.8187 | 7913.1477 | 22.1707 | 482.4041 | [5 empty] | 33.3648 | 34.6121 | 28.5253 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 343.6227 |  |  |  |  | 33.219 | 34.4985 | 28.1574 | [7 empty] | 0.0206 | 0.2515 | 0.2524 | 4965.4598 | 0.2747 | 343.2435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | -5.4864 | -23.2166 | 23.856 | 7908.0202 | 22.2349 | 483.2608 | [5 empty] | 33.5506 | 34.8049 | 28.6843 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.2642 |  |  |  |  | 33.4934 | 34.7862 | 28.4416 | [7 empty] | -0.0037 | 0.21 | 0.2101 | 4972.3396 | 0.2357 | 344.2021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | -5.5086 | -23.249 | 23.8927 | 7904.0739 | 22.2878 | 484.0272 | [5 empty] | 33.7373 | 34.9986 | 28.8439 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 344.9058 |  |  |  |  | 33.8178 | 35.0845 | 28.6849 | [7 empty] | 0.0803 | 0.2007 | 0.2162 | 4969.3368 | 0.2097 | 345.1895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | -5.492 | -23.303 | 23.9414 | 7902.0663 | 22.3432 | 484.7518 | [5 empty] | 33.9249 | 35.1932 | 29.0043 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 345.5474 |  |  |  |  | 33.8297 | 35.0975 | 28.6851 | [7 empty] | 0.0827 | 0.21 | 0.2257 | 4967.9995 | 0.2195 | 345.2324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | -5.5333 | -23.3133 | 23.9609 | 7894.1187 | 22.403 | 485.6178 | [5 empty] | 34.1134 | 35.3887 | 29.1654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.1889 |  |  |  |  | 33.9293 | 35.3003 | 28.9432 | [7 empty] | -0.1666 | 0.1582 | 0.2297 | 4987.7681 | 0.3155 | 345.8993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | -5.5514 | -23.3108 | 23.9627 | 7895.0064 | 22.3487 | 485.602 | [5 empty] | 34.3027 | 35.5851 | 29.3272 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 346.8305 |  |  |  |  | 34.2181 | 35.5727 | 29.3402 | [7 empty] | -0.1709 | 0.0009 | 0.1709 | 5008.7191 | 0.2091 | 346.7901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | -5.7255 | -23.2713 | 23.9653 | 7879.9152 | 22.4518 | 486.9504 | [5 empty] | 34.4929 | 35.7823 | 29.4898 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 347.472 |  |  |  |  | 34.2205 | 35.5767 | 29.3517 | [7 empty] | -0.1773 | -0.0057 | 0.1774 | 5009.9273 | 0.2246 | 346.8033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | -5.8623 | -23.2101 | 23.9389 | 7868.6011 | 22.4642 | 487.6098 | [5 empty] | 34.6839 | 35.9805 | 29.6532 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 348.1136 |  |  |  |  | 34.5236 | 35.9809 | 29.6265 | [7 empty] | -0.3473 | 0.0692 | 0.3542 | 5008.79 | 0.455 | 348.1147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | -5.8017 | -23.2143 | 23.9283 | 7867.8911 | 22.3966 | 487.4512 | [5 empty] | 34.8759 | 36.1796 | 29.8173 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 348.7552 |  |  |  |  | 34.5334 | 35.9908 | 29.6291 | [7 empty] | -0.3448 | 0.0739 | 0.3526 | 5008.0423 | 0.4589 | 348.1468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | -5.8323 | -23.256 | 23.9762 | 7864.5992 | 22.4673 | 488.3278 | [5 empty] | 35.0687 | 36.3797 | 29.9821 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 349.3967 |  |  |  |  | 35.1537 | 36.4148 | 30.0308 | [7 empty] | 0.1058 | -0.0314 | 0.1104 | 4998.6858 | 0.1458 | 349.5091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | -5.7418 | -23.4638 | 24.1561 | 7875.9802 | 22.6401 | 489.6328 | [5 empty] | 35.2624 | 36.5806 | 30.1477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 350.0383 |  |  |  |  | 35.1682 | 36.4258 | 30.0437 | [7 empty] | 0.113 | -0.0358 | 0.1186 | 4998.8876 | 0.1645 | 349.5442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | -5.6249 | -23.6039 | 24.2649 | 7887.4201 | 22.6761 | 489.9996 | [5 empty] | 35.4569 | 36.7825 | 30.3141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 350.6799 |  |  |  |  | 35.4711 | 36.7926 | 30.3409 | [7 empty] | 0.0031 | -0.017 | 0.0173 | 5002.046 | 0.0208 | 350.7119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | -5.6276 | -23.6393 | 24.3 | 7883.2188 | 22.7299 | 490.7399 | [5 empty] | 35.6524 | 36.9852 | 30.4812 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.3214 |  |  |  |  | 35.7331 | 37.0564 | 30.5921 | [7 empty] | 0.0076 | -0.0477 | 0.0483 | 5005.771 | 0.0613 | 351.5458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | -5.6612 | -23.698 | 24.3648 | 7884.6597 | 22.7884 | 491.4856 | [5 empty] | 35.8488 | 37.189 | 30.6491 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 351.963 |  |  |  |  | 35.7243 | 37.0523 | 30.5924 | [7 empty] | -0.0045 | -0.0494 | 0.0496 | 5006.597 | 0.0688 | 351.533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | -5.6567 | -23.6703 | 24.3368 | 7879.2229 | 22.7355 | 491.525 | [5 empty] | 36.0461 | 37.3936 | 30.8177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 352.6046 |  |  |  |  | 35.8334 | 37.2546 | 30.8775 | [7 empty] | -0.235 | -0.1249 | 0.2662 | 5028.0191 | 0.269 | 352.1693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | -5.6949 | -23.8482 | 24.5187 | 7891.9728 | 22.9061 | 492.9049 | [5 empty] | 36.2442 | 37.5992 | 30.9872 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.2462 |  |  |  |  | 36.2863 | 37.6126 | 31.1559 | [7 empty] | 0.0067 | -0.1406 | 0.1408 | 5017.7051 | 0.1577 | 353.2879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | -5.7154 | -23.7728 | 24.4502 | 7880.4903 | 22.8367 | 492.9158 | [5 empty] | 36.4433 | 37.8057 | 31.1574 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 353.8878 |  |  |  |  | 36.3454 | 37.7973 | 31.1788 | [7 empty] | -0.205 | 0.0013 | 0.205 | 5010.1122 | 0.2479 | 353.8615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | -5.7534 | -23.8616 | 24.5454 | 7886.9933 | 22.9042 | 493.6726 | [5 empty] | 36.6433 | 38.0132 | 31.3284 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 354.5293 |  |  |  |  | 36.682 | 38.1133 | 31.2056 | [7 empty] | -0.0516 | 0.1877 | 0.1947 | 4978.7946 | 0.2382 | 354.838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | -5.8468 | -23.8221 | 24.5291 | 7878.3168 | 22.9117 | 494.225 | [5 empty] | 36.8442 | 38.2216 | 31.5001 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.1709 |  |  |  |  | 36.6664 | 38.0994 | 31.1852 | [7 empty] | -0.0531 | 0.1958 | 0.2029 | 4977.8386 | 0.2487 | 354.7951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | -5.8805 | -23.8872 | 24.6004 | 7880.1364 | 22.9789 | 495.0155 | [5 empty] | 37.046 | 38.431 | 31.6727 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 355.8125 |  |  |  |  | 36.9653 | 38.3995 | 31.5032 | [7 empty] | -0.0576 | 0.1335 | 0.1454 | 4985.9916 | 0.184 | 355.7164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | -6.0023 | -23.8285 | 24.5728 | 7869.5433 | 22.9856 | 495.6009 | [5 empty] | 37.2488 | 38.6413 | 31.846 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 356.4541 |  |  |  |  | 37.0173 | 38.5939 | 31.5161 | [7 empty] | -0.2961 | 0.2931 | 0.4167 | 4977.7647 | 0.5573 | 356.3098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | -6.0084 | -23.917 | 24.6602 | 7874.5045 | 23.0512 | 496.3246 | [5 empty] | 37.4524 | 38.8526 | 32.0201 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 357.0957 |  |  |  |  | 37.4723 | 38.9236 | 32.3514 | [7 empty] | -0.2003 | -0.2117 | 0.2915 | 5036.6928 | 0.2642 | 357.3109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | -5.9331 | -24.0885 | 24.8084 | 7891.5935 | 23.1074 | 496.8081 | [5 empty] | 37.657 | 39.0648 | 32.195 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 357.7373 |  |  |  |  | 37.5061 | 38.9679 | 32.3724 | [7 empty] | -0.2138 | -0.1964 | 0.2903 | 5035.3958 | 0.2669 | 357.4446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | -5.9695 | -24.1728 | 24.8989 | 7897.9192 | 23.1672 | 497.5058 | [5 empty] | 37.8626 | 39.278 | 32.3708 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 358.3789 |  |  |  |  | 37.558 | 39.1434 | 32.3878 | [7 empty] | -0.4178 | -0.0574 | 0.4218 | 5027.8438 | 0.481 | 357.9741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | -5.8744 | -24.4241 | 25.1206 | 7917.2676 | 23.3382 | 498.6856 | [5 empty] | 38.069 | 39.4922 | 32.5473 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 359.0205 |  |  |  |  | 37.5718 | 39.1606 | 32.3975 | [7 empty] | -0.4223 | -0.053 | 0.4256 | 5027.4917 | 0.4967 | 358.026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | -5.8952 | -24.3591 | 25.0623 | 7897.2802 | 23.3737 | 499.4458 | [5 empty] | 38.2764 | 39.7073 | 32.7246 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 359.6621 |  |  |  |  | 38.4437 | 39.7997 | 32.6887 | [7 empty] | 0.2049 | 0.0702 | 0.2166 | 4981.3003 | 0.2293 | 359.9366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | -5.8886 | -24.4584 | 25.1573 | 7904.6604 | 23.4278 | 500.0564 | [5 empty] | 38.4848 | 39.9235 | 32.9027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.3037 |  |  |  |  | 38.4398 | 39.7952 | 32.6749 | [7 empty] | 0.2092 | 0.0785 | 0.2234 | 4980.0711 | 0.2353 | 359.9233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | -5.911 | -24.4156 | 25.1209 | 7896.5563 | 23.3879 | 500.2323 | [5 empty] | 38.6941 | 40.1406 | 33.0817 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 360.9453 |  |  |  |  | 38.7781 | 40.1216 | 33.1246 | [7 empty] | 0.1951 | -0.0755 | 0.2092 | 4999.8601 | 0.274 | 360.8892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | -5.9312 | -24.3761 | 25.0873 | 7883.0326 | 23.408 | 500.8351 | [5 empty] | 38.9043 | 40.3587 | 33.2614 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 361.5869 |  |  |  |  | 39.0485 | 40.4993 | 33.1399 | [7 empty] | 0.1006 | 0.1902 | 0.2151 | 4971.7952 | 0.201 | 361.999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | -5.9755 | -24.601 | 25.3163 | 7905.2474 | 23.5734 | 502.0556 | [5 empty] | 39.1155 | 40.5778 | 33.442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.2285 |  |  |  |  | 39.0245 | 40.4653 | 33.1172 | [7 empty] | 0.1172 | 0.1836 | 0.2178 | 4971.7954 | 0.1991 | 361.8994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | -5.9954 | -24.6658 | 25.384 | 7907.0108 | 23.6336 | 502.7714 | [5 empty] | 39.3277 | 40.7979 | 33.6234 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 362.8701 |  |  |  |  | 39.3302 | 40.7977 | 33.4235 | [7 empty] | 0.075 | 0.1606 | 0.1772 | 4976.7379 | 0.1634 | 362.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | -6.0133 | -24.9068 | 25.6224 | 7941.2192 | 23.6934 | 503.1999 | [5 empty] | 39.5408 | 41.019 | 33.8056 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 363.5117 |  |  |  |  | 39.6682 | 41.1117 | 33.8557 | [7 empty] | 0.0881 | 0.0109 | 0.0888 | 4994.4287 | 0.1052 | 363.78 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | -6.0247 | -24.824 | 25.5446 | 7927.1454 | 23.6331 | 503.2911 | [5 empty] | 39.7549 | 41.2411 | 33.9886 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.1533 |  |  |  |  | 39.6709 | 41.1127 | 33.8544 | [7 empty] | 0.0926 | 0.0122 | 0.0934 | 4994.0652 | 0.1133 | 363.7827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | -6.0459 | -24.8892 | 25.613 | 7929.1703 | 23.6916 | 503.9927 | [5 empty] | 39.97 | 41.4642 | 34.1725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 364.795 |  |  |  |  | 39.7145 | 41.295 | 33.8618 | [7 empty] | -0.1331 | 0.1622 | 0.2098 | 4986.6126 | 0.2811 | 364.3084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | -6.1901 | -24.8599 | 25.619 | 7923.2001 | 23.7206 | 504.6773 | [5 empty] | 40.186 | 41.6883 | 34.3572 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 365.4366 |  |  |  |  | 40.0255 | 41.613 | 34.1516 | [7 empty] | -0.1328 | 0.1382 | 0.1917 | 4989.5517 | 0.2553 | 365.2213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | -6.3527 | -24.8336 | 25.6333 | 7908.7518 | 23.8543 | 506.0902 | [5 empty] | 40.403 | 41.9135 | 34.5428 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.0782 |  |  |  |  | 40.3399 | 41.9182 | 34.5928 | [7 empty] | -0.1553 | -0.0188 | 0.1564 | 5009.669 | 0.1778 | 366.0915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | -6.3742 | -24.8759 | 25.6796 | 7905.3676 | 23.9272 | 506.9187 | [5 empty] | 40.6211 | 42.1396 | 34.7292 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 366.7198 |  |  |  |  | 40.4444 | 42.1663 | 34.6294 | [7 empty] | -0.3748 | 0.1503 | 0.4038 | 4999.6134 | 0.5233 | 366.7954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | -6.2523 | -25.0212 | 25.7905 | 7915.1684 | 23.9783 | 507.3908 | [5 empty] | 40.84 | 42.3668 | 34.9164 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 367.3614 |  |  |  |  | 40.7079 | 42.4412 | 34.9079 | [7 empty] | -0.3942 | 0.1091 | 0.409 | 5005.4945 | 0.5194 | 367.5709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | -6.2839 | -25.0525 | 25.8285 | 7911.7088 | 24.0368 | 508.1361 | [5 empty] | 41.06 | 42.595 | 35.1045 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 368.0031 |  |  |  |  | 40.7528 | 42.4809 | 34.9252 | [7 empty] | -0.3751 | 0.1195 | 0.3936 | 5003.3424 | 0.5045 | 367.6826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | -6.2058 | -25.2032 | 25.956 | 7923.8186 | 24.0978 | 508.6812 | [5 empty] | 41.281 | 42.8243 | 35.2934 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 368.6447 |  |  |  |  | 41.0971 | 42.8125 | 35.374 | [7 empty] | -0.3825 | -0.0258 | 0.3834 | 5021.1379 | 0.4407 | 368.6119 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | -6.2086 | -25.2545 | 26.0065 | 7922.3776 | 24.1571 | 509.3898 | [5 empty] | 41.503 | 43.0545 | 35.4832 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.2863 |  |  |  |  | 41.0831 | 42.7955 | 35.37 | [7 empty] | -0.3808 | -0.0343 | 0.3824 | 5022.0909 | 0.443 | 368.5643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | -6.1985 | -25.2811 | 26.0299 | 7920.7049 | 24.1648 | 509.7771 | [5 empty] | 41.726 | 43.2859 | 35.6738 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 369.928 |  |  |  |  | 41.9739 | 43.3632 | 35.6544 | [7 empty] | 0.3793 | 0.0199 | 0.3799 | 4979.9182 | 0.4375 | 370.1418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | -6.232 | -25.3237 | 26.0793 | 7918.0655 | 24.2376 | 510.5987 | [5 empty] | 41.95 | 43.5182 | 35.8653 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 370.5696 |  |  |  |  | 41.9636 | 43.3507 | 35.6475 | [7 empty] | 0.3818 | 0.0167 | 0.3822 | 4980.1746 | 0.4438 | 370.1072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | -6.2225 | -25.3751 | 26.1269 | 7920.6125 | 24.2479 | 510.966 | [5 empty] | 42.175 | 43.7517 | 36.0577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.2113 |  |  |  |  | 42.0712 | 43.69 | 35.6949 | [7 empty] | 0.0147 | 0.2552 | 0.2556 | 4969.1665 | 0.2678 | 371.0421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | -6.2091 | -25.3951 | 26.1432 | 7913.9283 | 24.2953 | 511.6305 | [5 empty] | 42.401 | 43.9861 | 36.2509 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 371.8529 |  |  |  |  | 42.1928 | 43.9274 | 35.9856 | [7 empty] | -0.2332 | 0.2082 | 0.3126 | 4986.2266 | 0.4119 | 371.6925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | -6.4215 | -25.4318 | 26.2299 | 7920.9288 | 24.3529 | 512.4089 | [5 empty] | 42.6281 | 44.2217 | 36.445 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 372.4946 |  |  |  |  | 42.5273 | 44.3475 | 36.3001 | [7 empty] | -0.3629 | 0.25 | 0.4407 | 4987.3671 | 0.5786 | 372.8362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | -6.4327 | -25.4933 | 26.2923 | 7920.6608 | 24.4246 | 513.1809 | [5 empty] | 42.8561 | 44.4583 | 36.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.1362 |  |  |  |  | 42.5339 | 44.3548 | 36.3132 | [7 empty] | -0.3661 | 0.2446 | 0.4403 | 4988.1508 | 0.5774 | 372.8559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | -6.4333 | -25.4518 | 26.2523 | 7914.8611 | 24.3523 | 513.1311 | [5 empty] | 43.0852 | 44.6959 | 36.8359 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 373.7779 |  |  |  |  | 43.2525 | 44.858 | 36.6278 | [7 empty] | 0.1347 | 0.2604 | 0.2932 | 4963.475 | 0.2675 | 374.2139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | -6.5858 | -25.592 | 26.4258 | 7925.9556 | 24.5316 | 514.5483 | [5 empty] | 43.3153 | 44.9346 | 37.0327 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 374.4195 |  |  |  |  | 43.2562 | 44.8749 | 36.6255 | [7 empty] | 0.1151 | 0.2761 | 0.2991 | 4962.5617 | 0.2747 | 374.2591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | -6.4536 | -25.6081 | 26.4088 | 7915.3372 | 24.5485 | 514.9726 | [5 empty] | 43.5465 | 45.1745 | 37.2303 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.0612 |  |  |  |  | 43.3629 | 45.0765 | 36.9366 | [7 empty] | -0.1073 | 0.1864 | 0.2151 | 4983.1801 | 0.2732 | 374.7993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | -6.468 | -25.614 | 26.418 | 7917.4113 | 24.4888 | 514.9466 | [5 empty] | 43.7787 | 45.4153 | 37.4288 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 375.7028 |  |  |  |  | 43.7187 | 45.429 | 37.4014 | [7 empty] | -0.1323 | 0.0482 | 0.1408 | 5000.4302 | 0.1807 | 375.7391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | -6.5018 | -25.6805 | 26.4908 | 7919.7389 | 24.5548 | 515.6749 | [5 empty] | 44.012 | 45.6573 | 37.6282 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.3445 |  |  |  |  | 44.029 | 45.7918 | 37.4435 | [7 empty] | -0.1257 | 0.2539 | 0.2834 | 4976.3691 | 0.3536 | 376.6998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | -6.4008 | -25.7379 | 26.5219 | 7907.1043 | 24.6933 | 516.8511 | [5 empty] | 44.2463 | 45.9004 | 37.8286 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 376.9862 |  |  |  |  | 43.9732 | 45.7419 | 37.4071 | [7 empty] | -0.1426 | 0.2525 | 0.29 | 4977.2889 | 0.367 | 376.5681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | -6.5731 | -25.8078 | 26.6317 | 7918.0333 | 24.7487 | 517.5412 | [5 empty] | 44.4817 | 46.1446 | 38.0298 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 377.6278 |  |  |  |  | 44.3063 | 46.068 | 37.702 | [7 empty] | -0.1136 | 0.2269 | 0.2538 | 4978.9911 | 0.3158 | 377.427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | -6.563 | -25.9105 | 26.7288 | 7924.1336 | 24.818 | 518.2218 | [5 empty] | 44.7181 | 46.3898 | 38.2319 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.2695 |  |  |  |  | 44.6637 | 46.4266 | 38.14 | [7 empty] | -0.1363 | 0.1151 | 0.1784 | 4992.9148 | 0.2342 | 378.3654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | -6.7234 | -25.961 | 26.8175 | 7933.553 | 24.8458 | 518.7505 | [5 empty] | 44.9556 | 46.6362 | 38.435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 378.9112 |  |  |  |  | 44.9832 | 46.7548 | 38.4389 | [7 empty] | -0.1388 | 0.0925 | 0.1668 | 4995.6401 | 0.221 | 379.2192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | -6.7098 | -26.0692 | 26.9189 | 7939.1489 | 24.929 | 519.512 | [5 empty] | 45.1941 | 46.8836 | 38.6389 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 379.5528 |  |  |  |  | 44.9832 | 46.7588 | 38.4406 | [7 empty] | -0.146 | 0.0947 | 0.174 | 4995.7131 | 0.2304 | 379.2296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | -6.6293 | -26.0555 | 26.8856 | 7926.1327 | 24.9456 | 519.9875 | [5 empty] | 45.4337 | 47.1322 | 38.8438 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.1945 |  |  |  |  | 45.3473 | 47.1178 | 38.767 | [7 empty] | -0.1201 | 0.0669 | 0.1375 | 4997.7463 | 0.179 | 380.1574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | -6.6723 | -26.1303 | 26.9687 | 7929.9094 | 25.0166 | 520.7287 | [5 empty] | 45.6744 | 47.3819 | 39.0496 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 380.8362 |  |  |  |  | 45.6677 | 47.4643 | 39.0759 | [7 empty] | -0.1534 | 0.0525 | 0.1622 | 5000.8759 | 0.2072 | 381.0472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | -6.5438 | -26.1263 | 26.9333 | 7916.2412 | 25.0329 | 521.1749 | [5 empty] | 45.9162 | 47.6327 | 39.2563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 381.4779 |  |  |  |  | 46.0249 | 47.8228 | 39.4104 | [7 empty] | -0.1429 | 0.0204 | 0.1443 | 5004.0583 | 0.1836 | 381.9622 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | -6.5467 | -26.1705 | 26.9769 | 7922.719 | 24.9893 | 521.2082 | [5 empty] | 46.1591 | 47.8847 | 39.4639 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.1196 |  |  |  |  | 46.0193 | 47.8146 | 39.3858 | [7 empty] | -0.1328 | 0.0331 | 0.1369 | 5002.1585 | 0.1719 | 381.9414 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | -6.5545 | -26.2531 | 27.0589 | 7925.6903 | 25.0643 | 521.9541 | [5 empty] | 46.403 | 48.1378 | 39.6725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 382.7613 |  |  |  |  | 46.3178 | 48.1381 | 39.4244 | [7 empty] | -0.0855 | 0.2057 | 0.2228 | 4980.5801 | 0.27 | 382.762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | -6.7016 | -26.1441 | 26.9894 | 7909.2524 | 25.0669 | 522.5297 | [5 empty] | 46.6481 | 48.392 | 39.882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 383.403 |  |  |  |  | 46.6324 | 48.4717 | 39.7247 | [7 empty] | -0.1066 | 0.1879 | 0.216 | 4983.5703 | 0.2704 | 383.6036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | -6.7003 | -26.2347 | 27.0768 | 7914.5017 | 25.1261 | 523.1593 | [5 empty] | 46.8942 | 48.6473 | 40.0924 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.0446 |  |  |  |  | 47.0074 | 48.8415 | 40.1962 | [7 empty] | -0.1235 | 0.0597 | 0.1371 | 4998.7435 | 0.185 | 384.5307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | -6.8981 | -26.1301 | 27.0253 | 7899.6877 | 25.1502 | 523.8745 | [5 empty] | 47.1415 | 48.9038 | 40.3038 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 384.6863 |  |  |  |  | 46.9978 | 48.8394 | 40.1955 | [7 empty] | -0.1381 | 0.0607 | 0.1509 | 4999.2669 | 0.1941 | 384.5253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | -6.8262 | -26.447 | 27.3138 | 7918.4867 | 25.4579 | 525.7575 | [5 empty] | 47.3898 | 49.1615 | 40.5162 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.328 |  |  |  |  | 47.1975 | 49.3262 | 40.5223 | [7 empty] | -0.626 | 0.1809 | 0.6517 | 5007.2447 | 0.8057 | 385.7368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | -6.698 | -26.6065 | 27.4366 | 7929.6456 | 25.5084 | 526.2075 | [5 empty] | 47.6393 | 49.4203 | 40.7294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 385.9697 |  |  |  |  | 47.1892 | 49.325 | 40.5231 | [7 empty] | -0.6404 | 0.1815 | 0.6656 | 5007.8166 | 0.8209 | 385.734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | -6.7336 | -26.5873 | 27.4268 | 7928.2488 | 25.4485 | 526.2382 | [5 empty] | 47.8899 | 49.6802 | 40.9437 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 386.6115 |  |  |  |  | 47.1877 | 49.3179 | 40.5176 | [7 empty] | -0.6303 | 0.1798 | 0.6554 | 5007.5531 | 0.8149 | 385.7162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | -6.746 | -26.6421 | 27.4829 | 7928.4608 | 25.5028 | 526.8846 | [5 empty] | 48.1416 | 49.9413 | 41.1589 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.2532 |  |  |  |  | 48.6453 | 50.1341 | 41.2922 | [7 empty] | 0.6061 | -0.0584 | 0.6089 | 4980.0896 | 0.7162 | 387.7251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | -6.7607 | -26.6906 | 27.5335 | 7930.8225 | 25.5202 | 527.3093 | [5 empty] | 48.3945 | 50.2036 | 41.3751 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 387.8949 |  |  |  |  | 48.6436 | 50.1308 | 41.2925 | [7 empty] | 0.6078 | -0.061 | 0.6108 | 4980.2998 | 0.7176 | 387.717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | -6.78 | -26.7543 | 27.6001 | 7931.9559 | 25.5852 | 528.0137 | [5 empty] | 48.6484 | 50.4671 | 41.5922 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 388.5366 |  |  |  |  | 48.7438 | 50.4185 | 41.344 | [7 empty] | 0.3316 | 0.1166 | 0.3515 | 4972.7681 | 0.3534 | 388.4185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | -6.7894 | -26.8047 | 27.6512 | 7934.9677 | 25.5952 | 528.3892 | [5 empty] | 48.9035 | 50.7317 | 41.8103 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.1783 |  |  |  |  | 48.8085 | 50.62 | 41.367 | [7 empty] | 0.1326 | 0.2513 | 0.2842 | 4966.6399 | 0.2519 | 388.9078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | -6.8443 | -26.8387 | 27.6977 | 7932.9493 | 25.6591 | 529.1344 | [5 empty] | 49.1598 | 50.9976 | 42.0294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 389.82 |  |  |  |  | 49.1947 | 51.0102 | 41.8345 | [7 empty] | 0.106 | 0.1425 | 0.1776 | 4979.7885 | 0.1534 | 389.8504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | -6.9612 | -26.9228 | 27.8082 | 7943.5607 | 25.7087 | 529.7432 | [5 empty] | 49.4172 | 51.2646 | 42.2494 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 390.4617 |  |  |  |  | 49.4832 | 51.3619 | 41.8507 | [7 empty] | 0.0958 | 0.351 | 0.3639 | 4957.631 | 0.3417 | 390.6949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | -7.0037 | -26.9321 | 27.8278 | 7937.6344 | 25.7625 | 530.4526 | [5 empty] | 49.6757 | 51.5328 | 42.4705 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.1035 |  |  |  |  | 49.5079 | 51.3827 | 41.8651 | [7 empty] | 0.1052 | 0.3519 | 0.3673 | 4957.1494 | 0.3433 | 390.7449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | -7.1776 | -26.979 | 27.9175 | 7944.9986 | 25.8105 | 531.1109 | [5 empty] | 49.9354 | 51.8022 | 42.6925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 391.7452 |  |  |  |  | 49.8381 | 51.7119 | 42.1936 | [7 empty] | 0.1113 | 0.3065 | 0.3261 | 4961.9198 | 0.2976 | 391.5304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | -7.184 | -26.9821 | 27.9221 | 7945.8253 | 25.7492 | 531.1092 | [5 empty] | 50.1962 | 52.0728 | 42.9155 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 392.3869 |  |  |  |  | 50.1885 | 52.0609 | 42.6858 | [7 empty] | 0.0742 | 0.156 | 0.1727 | 4979.888 | 0.153 | 392.3588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | -7.1824 | -27.0076 | 27.9463 | 7940.1061 | 25.8058 | 531.8076 | [5 empty] | 50.4582 | 52.3446 | 43.1395 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.0287 |  |  |  |  | 50.5569 | 52.43 | 43.0055 | [7 empty] | 0.0923 | 0.1415 | 0.1689 | 4980.7519 | 0.1478 | 393.2299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | -7.0613 | -27.1296 | 28.0335 | 7946.2895 | 25.8402 | 532.2228 | [5 empty] | 50.7214 | 52.6176 | 43.3645 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 393.6704 |  |  |  |  | 50.8932 | 52.7822 | 43.3483 | [7 empty] | 0.0701 | 0.1044 | 0.1258 | 4985.7423 | 0.1176 | 394.0559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | -7.1022 | -27.1494 | 28.063 | 7941.1528 | 25.9034 | 532.9822 | [5 empty] | 50.9858 | 52.8918 | 43.5905 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.3121 |  |  |  |  | 50.8741 | 52.7532 | 43.3382 | [7 empty] | 0.0822 | 0.0926 | 0.1238 | 4986.5009 | 0.1134 | 393.988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | -6.9761 | -27.2805 | 28.1583 | 7938.1943 | 26.0623 | 534.1535 | [5 empty] | 51.2513 | 53.1673 | 43.8175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 394.9539 |  |  |  |  | 51.2754 | 53.1414 | 43.6901 | [7 empty] | 0.1216 | 0.0633 | 0.1371 | 4988.0303 | 0.13 | 394.8937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | -7.0129 | -27.3898 | 28.2734 | 7951.1159 | 26.0823 | 534.5396 | [5 empty] | 51.518 | 53.444 | 44.0456 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 395.5956 |  |  |  |  | 51.6149 | 53.5091 | 44.0238 | [7 empty] | 0.0847 | 0.0451 | 0.0959 | 4991.5863 | 0.0922 | 395.7464 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | -7.0202 | -27.3904 | 28.2757 | 7952.2071 | 26.0113 | 534.4929 | [5 empty] | 51.7859 | 53.7219 | 44.2746 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.2374 |  |  |  |  | 51.981 | 53.8789 | 44.3805 | [7 empty] | 0.0863 | 0.0063 | 0.0866 | 4995.6967 | 0.1055 | 396.5987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | -7.0383 | -27.3936 | 28.2834 | 7943.6361 | 26.0683 | 535.2355 | [5 empty] | 52.055 | 54.0011 | 44.5047 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 396.8791 |  |  |  |  | 51.9908 | 53.8794 | 44.3799 | [7 empty] | 0.1036 | 0.0048 | 0.1037 | 4995.1317 | 0.1212 | 396.5997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | -7.0919 | -27.5166 | 28.4158 | 7950.3937 | 26.1979 | 536.2899 | [5 empty] | 52.3253 | 54.2815 | 44.7358 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 397.5209 |  |  |  |  | 52.3767 | 54.2776 | 44.7528 | [7 empty] | 0.0934 | -0.0269 | 0.0972 | 4998.9556 | 0.1199 | 397.512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | -7.2149 | -27.5655 | 28.494 | 7955.5941 | 26.24 | 536.9152 | [5 empty] | 52.5968 | 54.5631 | 44.9679 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.1626 |  |  |  |  | 52.7287 | 54.6458 | 45.1057 | [7 empty] | 0.0731 | -0.0605 | 0.0949 | 5003.3906 | 0.1238 | 398.3505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | -7.2324 | -27.5901 | 28.5223 | 7951.0979 | 26.2883 | 537.5858 | [5 empty] | 52.8695 | 54.846 | 45.201 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 398.8044 |  |  |  |  | 53.1423 | 55.1417 | 45.4769 | [7 empty] | -0.0315 | -0.0194 | 0.037 | 5003.3669 | 0.0869 | 399.4722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | -7.3695 | -27.6332 | 28.599 | 7956.5138 | 26.3234 | 538.1834 | [5 empty] | 53.1434 | 55.1302 | 45.4352 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 399.4462 |  |  |  |  | 53.1272 | 55.1284 | 45.4689 | [7 empty] | -0.0364 | -0.021 | 0.042 | 5003.7392 | 0.039 | 399.4421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | -7.4052 | -27.6692 | 28.643 | 7953.9844 | 26.3801 | 538.902 | [5 empty] | 53.4186 | 55.4156 | 45.6705 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.0879 |  |  |  |  | 53.2577 | 55.3928 | 45.8354 | [7 empty] | -0.3024 | -0.0948 | 0.3169 | 5022.6379 | 0.3195 | 400.0369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | -7.3972 | -27.6728 | 28.6444 | 7954.9794 | 26.3041 | 538.8357 | [5 empty] | 53.6949 | 55.7023 | 45.9067 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 400.7297 |  |  |  |  | 53.2756 | 55.4155 | 45.8498 | [7 empty] | -0.3082 | -0.0909 | 0.3214 | 5022.4676 | 0.3352 | 400.0877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | -7.3909 | -27.7016 | 28.6707 | 7951.1454 | 26.3364 | 539.4111 | [5 empty] | 53.9725 | 55.9902 | 46.144 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 401.3715 |  |  |  |  | 54.4076 | 56.2141 | 46.3539 | [7 empty] | 0.3812 | -0.0674 | 0.3871 | 4991.3565 | 0.4634 | 401.8685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | -7.3946 | -27.7395 | 28.7081 | 7948.3311 | 26.3793 | 540.0466 | [5 empty] | 54.2513 | 56.2795 | 46.3824 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.0132 |  |  |  |  | 54.4472 | 56.2561 | 46.3966 | [7 empty] | 0.3772 | -0.0727 | 0.3841 | 4992.0796 | 0.4578 | 401.9616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | -7.4177 | -27.7981 | 28.7707 | 7950.6424 | 26.4115 | 540.6001 | [5 empty] | 54.5314 | 56.57 | 46.6218 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 402.655 |  |  |  |  | 54.6307 | 56.579 | 46.4134 | [7 empty] | 0.2235 | 0.1268 | 0.2569 | 4977.5945 | 0.2371 | 402.6748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | -7.436 | -27.8535 | 28.829 | 7951.0256 | 26.457 | 541.2436 | [5 empty] | 54.8127 | 56.8618 | 46.8623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 403.2968 |  |  |  |  | 55.0261 | 56.974 | 46.773 | [7 empty] | 0.2383 | 0.0999 | 0.2584 | 4979.8547 | 0.2514 | 403.5429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | -7.4827 | -27.9842 | 28.9673 | 7956.6942 | 26.5996 | 542.4141 | [5 empty] | 55.0952 | 57.1549 | 47.1039 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 403.9386 |  |  |  |  | 55.2406 | 57.2833 | 46.8021 | [7 empty] | 0.1565 | 0.272 | 0.3138 | 4965.4556 | 0.2712 | 404.2189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | -7.5073 | -28.0347 | 29.0225 | 7957.3328 | 26.6337 | 543.0064 | [5 empty] | 55.379 | 57.4493 | 47.3465 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 404.5803 |  |  |  |  | 55.6279 | 57.6619 | 47.3635 | [7 empty] | 0.1228 | 0.0971 | 0.1565 | 4984.9502 | 0.1485 | 405.042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | -7.5281 | -28.0921 | 29.0833 | 7959.2307 | 26.6629 | 543.5644 | [5 empty] | 55.6641 | 57.745 | 47.5902 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.2221 |  |  |  |  | 55.669 | 57.8001 | 47.3718 | [7 empty] | -0.0077 | 0.189 | 0.1892 | 4980.7762 | 0.1982 | 405.3413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | -7.5558 | -28.142 | 29.1387 | 7960.249 | 26.6909 | 544.1316 | [5 empty] | 55.9504 | 58.042 | 47.835 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 405.8639 |  |  |  |  | 55.7313 | 58.0562 | 47.3643 | [7 empty] | -0.2669 | 0.3777 | 0.4625 | 4971.9164 | 0.5686 | 405.8944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | -7.5843 | -28.1964 | 29.1986 | 7961.8 | 26.7205 | 544.7094 | [5 empty] | 56.2379 | 58.3403 | 48.0809 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 406.5057 |  |  |  |  | 56.1132 | 58.3441 | 47.7665 | [7 empty] | -0.132 | 0.2423 | 0.2759 | 4980.4122 | 0.3331 | 406.5139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | -7.5731 | -28.2122 | 29.2109 | 7963.6183 | 26.6508 | 544.7007 | [5 empty] | 56.5268 | 58.64 | 48.3278 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.1475 |  |  |  |  | 56.5215 | 58.7412 | 48.1546 | [7 empty] | -0.1047 | 0.1949 | 0.2212 | 4984.2215 | 0.2682 | 407.3636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | -7.5912 | -28.2647 | 29.2663 | 7963.9849 | 26.6831 | 545.3063 | [5 empty] | 56.8169 | 58.941 | 48.5759 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 407.7893 |  |  |  |  | 56.909 | 59.1334 | 48.4872 | [7 empty] | -0.0906 | 0.1858 | 0.2067 | 4984.6294 | 0.2521 | 408.1981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | -7.6382 | -28.3809 | 29.3908 | 7966.7456 | 26.8207 | 546.5246 | [5 empty] | 57.1084 | 59.2433 | 48.825 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 408.4311 |  |  |  |  | 57.2635 | 59.5247 | 48.8409 | [7 empty] | -0.1384 | 0.1695 | 0.2188 | 4988.2549 | 0.2822 | 409.0259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | -7.6574 | -28.4368 | 29.4498 | 7968.6914 | 26.8385 | 547.0507 | [5 empty] | 57.4011 | 59.5469 | 49.0753 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.0729 |  |  |  |  | 57.2843 | 59.5404 | 48.8556 | [7 empty] | -0.129 | 0.167 | 0.211 | 4988.1358 | 0.262 | 409.0591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | -7.6871 | -28.4931 | 29.5118 | 7970.5487 | 26.8625 | 547.6256 | [5 empty] | 57.6951 | 59.8519 | 49.3267 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 409.7147 |  |  |  |  | 57.3514 | 59.794 | 48.8633 | [7 empty] | -0.3765 | 0.3397 | 0.5071 | 4980.5149 | 0.6343 | 409.593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | -7.7135 | -28.5491 | 29.5728 | 7972.0657 | 26.8868 | 548.2101 | [5 empty] | 57.9904 | 60.1583 | 49.5791 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 410.3565 |  |  |  |  | 57.7395 | 60.1948 | 49.2132 | [7 empty] | -0.3777 | 0.3251 | 0.4983 | 4982.0884 | 0.6233 | 410.4329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | -7.7494 | -28.4673 | 29.5033 | 7954.1403 | 26.8868 | 548.8162 | [5 empty] | 58.287 | 60.466 | 49.8327 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 410.9983 |  |  |  |  | 58.1648 | 60.6219 | 49.7295 | [7 empty] | -0.3992 | 0.2125 | 0.4523 | 4994.3634 | 0.5632 | 411.3225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | -7.7828 | -28.5167 | 29.5597 | 7955.4404 | 26.903 | 549.3729 | [5 empty] | 58.5849 | 60.775 | 50.0874 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 411.6402 |  |  |  |  | 58.5706 | 61.0536 | 50.0917 | [7 empty] | -0.4172 | 0.2098 | 0.467 | 4995.3615 | 0.5824 | 412.2164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | -7.7918 | -28.4271 | 29.4757 | 7935.0161 | 26.9023 | 549.9944 | [5 empty] | 58.8841 | 61.0854 | 50.3432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 412.282 |  |  |  |  | 58.5475 | 61.0281 | 50.0794 | [7 empty] | -0.4172 | 0.2037 | 0.4643 | 4995.9734 | 0.5741 | 412.1636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | -7.8113 | -28.4799 | 29.5318 | 7936.0193 | 26.9182 | 550.5576 | [5 empty] | 59.1847 | 61.3972 | 50.6002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 412.9238 |  |  |  |  | 58.6346 | 61.2905 | 50.1174 | [7 empty] | -0.6479 | 0.3566 | 0.7396 | 4989.7357 | 0.9118 | 412.7045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | -7.8361 | -28.5338 | 29.5903 | 7937.0007 | 26.9377 | 551.1532 | [5 empty] | 59.4865 | 61.7104 | 50.8583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 413.5656 |  |  |  |  | 60.12 | 62.177 | 50.9888 | [7 empty] | 0.3797 | 0.1253 | 0.3999 | 4972.5988 | 0.4106 | 414.5167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | -7.8566 | -28.5759 | 29.6363 | 7936.7543 | 26.9464 | 551.6987 | [5 empty] | 59.7897 | 62.0249 | 51.1175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 414.2075 |  |  |  |  | 60.1235 | 62.1754 | 50.9874 | [7 empty] | 0.3881 | 0.1243 | 0.4075 | 4972.3741 | 0.4034 | 414.5135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | -7.8863 | -28.6373 | 29.7034 | 7938.3354 | 26.9723 | 552.346 | [5 empty] | 60.0943 | 62.3409 | 51.3779 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 414.8493 |  |  |  |  | 60.2026 | 62.4401 | 51.0182 | [7 empty] | 0.1439 | 0.2837 | 0.3181 | 4966.1575 | 0.2735 | 415.0502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | -7.9098 | -28.6833 | 29.7539 | 7939.0124 | 26.9766 | 552.8732 | [5 empty] | 60.4002 | 62.6582 | 51.6394 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 415.4911 |  |  |  |  | 60.6475 | 62.9289 | 51.5601 | [7 empty] | 0.0609 | 0.1982 | 0.2074 | 4977.9464 | 0.1993 | 416.0364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | -7.8218 | -28.8353 | 29.8773 | 7950.1886 | 26.99 | 553.3072 | [5 empty] | 60.7074 | 62.9769 | 51.9021 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.1329 |  |  |  |  | 60.6565 | 62.9146 | 51.5756 | [7 empty] | 0.0914 | 0.1758 | 0.1981 | 4978.9818 | 0.1701 | 416.0078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | -7.8197 | -28.8298 | 29.8715 | 7949.3774 | 26.9072 | 553.3028 | [5 empty] | 61.016 | 63.297 | 52.1659 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 416.7748 |  |  |  |  | 60.9615 | 63.2755 | 51.5672 | [7 empty] | 0.1041 | 0.3817 | 0.3957 | 4958.275 | 0.3595 | 416.7318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | -7.8459 | -28.8703 | 29.9175 | 7948.9262 | 26.9128 | 553.8657 | [5 empty] | 61.326 | 63.6186 | 52.4309 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 417.4166 |  |  |  |  | 61.3689 | 63.7206 | 51.9666 | [7 empty] | 0.0588 | 0.364 | 0.3687 | 4961.8987 | 0.3498 | 417.6197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | -7.7841 | -29.0602 | 30.0847 | 7959.6146 | 27.0056 | 554.8335 | [5 empty] | 61.6373 | 63.9415 | 52.6971 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.0585 |  |  |  |  | 61.7974 | 64.1425 | 52.4927 | [7 empty] | 0.0458 | 0.2438 | 0.248 | 4974.2629 | 0.2381 | 418.4565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | -7.8039 | -29.1098 | 30.1377 | 7958.8089 | 27.0239 | 555.4917 | [5 empty] | 61.95 | 64.2659 | 52.9644 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 418.7003 |  |  |  |  | 62.2358 | 64.5683 | 52.9217 | [7 empty] | 0.0704 | 0.1872 | 0.2 | 4978.9275 | 0.1918 | 419.2961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | -7.7982 | -29.1046 | 30.1312 | 7958.5962 | 26.9314 | 555.4314 | [5 empty] | 62.264 | 64.5917 | 53.2329 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 419.3422 |  |  |  |  | 62.3206 | 64.8542 | 52.9379 | [7 empty] | -0.1841 | 0.3669 | 0.4105 | 4971.2188 | 0.4877 | 419.8572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | -7.8355 | -29.1552 | 30.1897 | 7959.4939 | 26.9402 | 556.0365 | [5 empty] | 62.5795 | 64.9189 | 53.5026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 419.984 |  |  |  |  | 62.7485 | 65.2893 | 53.3544 | [7 empty] | -0.1852 | 0.327 | 0.3758 | 4975.2146 | 0.457 | 420.707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | -7.8646 | -29.2482 | 30.2871 | 7959.1658 | 27.0258 | 557.1491 | [5 empty] | 62.8963 | 65.2476 | 53.7735 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 420.6259 |  |  |  |  | 62.7499 | 65.2827 | 53.3233 | [7 empty] | -0.1656 | 0.3417 | 0.3797 | 4973.0417 | 0.4455 | 420.6942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | -8.0119 | -29.3229 | 30.3977 | 7970.0066 | 27.0203 | 557.6618 | [5 empty] | 63.2145 | 65.5777 | 54.0455 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 421.2677 |  |  |  |  | 63.1477 | 65.7192 | 53.6757 | [7 empty] | -0.2004 | 0.3499 | 0.4033 | 4973.6542 | 0.4811 | 421.5418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | -8.0445 | -29.3726 | 30.4543 | 7970.3182 | 27.0273 | 558.2804 | [5 empty] | 63.5341 | 65.9093 | 54.3188 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 421.9096 |  |  |  |  | 63.5707 | 66.1479 | 54.0885 | [7 empty] | -0.2 | 0.3092 | 0.3682 | 4977.6485 | 0.4468 | 422.3697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | -8.0384 | -29.3751 | 30.4551 | 7970.0232 | 26.946 | 558.3064 | [5 empty] | 63.8552 | 66.2423 | 54.5933 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 422.5515 |  |  |  |  | 64.0001 | 66.5701 | 54.485 | [7 empty] | -0.1759 | 0.273 | 0.3247 | 4980.2907 | 0.399 | 423.1804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | -8.1779 | -29.4432 | 30.5579 | 7979.2665 | 26.9402 | 558.839 | [5 empty] | 64.1776 | 66.5768 | 54.8689 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.1933 |  |  |  |  | 63.9749 | 66.5525 | 54.4512 | [7 empty] | -0.1842 | 0.2869 | 0.3409 | 4979.2603 | 0.4097 | 423.1468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | -8.1975 | -29.5008 | 30.6186 | 7981.4299 | 26.9325 | 559.3492 | [5 empty] | 64.5015 | 66.9128 | 55.1458 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 423.8352 |  |  |  |  | 64.3975 | 66.986 | 54.8556 | [7 empty] | -0.1885 | 0.2555 | 0.3175 | 4982.5097 | 0.386 | 423.9747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | -8.2112 | -29.4036 | 30.5286 | 7961.0661 | 26.904 | 559.9253 | [5 empty] | 64.8267 | 67.2502 | 55.4239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 424.4771 |  |  |  |  | 64.8176 | 67.4311 | 55.2404 | [7 empty] | -0.2072 | 0.2452 | 0.321 | 4984.248 | 0.3954 | 424.82 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | -8.2387 | -29.4598 | 30.5901 | 7962.672 | 26.9018 | 560.492 | [5 empty] | 65.1534 | 67.5891 | 55.7032 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.1189 |  |  |  |  | 64.8859 | 67.6885 | 55.257 | [7 empty] | -0.444 | 0.4036 | 0.6001 | 4978.0349 | 0.7365 | 425.3066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | -8.2576 | -29.3816 | 30.5199 | 7944.8389 | 26.8801 | 561.1056 | [5 empty] | 65.4816 | 67.9295 | 55.9838 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 425.7608 |  |  |  |  | 64.9338 | 67.7524 | 55.2961 | [7 empty] | -0.4623 | 0.4148 | 0.6211 | 4977.6684 | 0.7628 | 425.4272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | -8.3154 | -29.4937 | 30.6435 | 7948.4242 | 26.9572 | 562.2176 | [5 empty] | 65.8112 | 68.2714 | 56.2655 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 426.4027 |  |  |  |  | 66.1961 | 68.5062 | 56.0436 | [7 empty] | 0.3634 | 0.2238 | 0.4268 | 4965.0646 | 0.3819 | 426.8419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | -8.3398 | -29.5485 | 30.7029 | 7949.9453 | 26.9497 | 562.764 | [5 empty] | 66.1422 | 68.6148 | 56.5485 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.0446 |  |  |  |  | 66.3049 | 68.8341 | 56.0613 | [7 empty] | 0.0989 | 0.4216 | 0.4331 | 4956.3037 | 0.3978 | 427.453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | -8.3635 | -29.6066 | 30.7652 | 7951.081 | 26.95 | 563.3695 | [5 empty] | 66.4746 | 68.9597 | 56.8328 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 427.6865 |  |  |  |  | 66.7851 | 69.2845 | 56.6807 | [7 empty] | 0.1063 | 0.2581 | 0.2792 | 4971.5623 | 0.2536 | 428.2883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | -8.399 | -29.6452 | 30.812 | 7951.2042 | 26.9352 | 563.893 | [5 empty] | 66.8086 | 69.3061 | 57.1183 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 428.3283 |  |  |  |  | 66.7747 | 69.28 | 56.665 | [7 empty] | 0.0998 | 0.2667 | 0.2848 | 4970.9889 | 0.2481 | 428.28 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | -8.4172 | -29.711 | 30.8803 | 7953.1646 | 26.9354 | 564.4943 | [5 empty] | 67.144 | 69.6541 | 57.405 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 428.9702 |  |  |  |  | 67.2225 | 69.7795 | 57.1012 | [7 empty] | 0.0397 | 0.2576 | 0.2606 | 4974.176 | 0.2468 | 429.201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | -8.4468 | -29.7585 | 30.9341 | 7953.138 | 26.9318 | 565.0987 | [5 empty] | 67.4808 | 70.0035 | 57.693 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 429.6121 |  |  |  |  | 67.5632 | 70.172 | 57.1139 | [7 empty] | 0.0613 | 0.4542 | 0.4583 | 4955.0344 | 0.4341 | 429.9205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | -8.4977 | -29.8704 | 31.0556 | 7956.1879 | 27.0036 | 566.212 | [5 empty] | 67.8192 | 70.3545 | 57.9823 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 430.254 |  |  |  |  | 68.0108 | 70.6036 | 57.6635 | [7 empty] | 0.0602 | 0.3283 | 0.3338 | 4966.9422 | 0.3151 | 430.7079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | -8.4108 | -29.889 | 31.0499 | 7949.7862 | 26.9667 | 566.5777 | [5 empty] | 68.159 | 70.707 | 58.2728 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 430.8959 |  |  |  |  | 68.0293 | 70.6314 | 57.7073 | [7 empty] | 0.0418 | 0.3172 | 0.3199 | 4968.665 | 0.303 | 430.7584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | -8.3825 | -29.8878 | 31.0411 | 7948.2814 | 26.8781 | 566.5766 | [5 empty] | 68.5003 | 71.0611 | 58.5646 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 431.5378 |  |  |  |  | 68.4986 | 71.1177 | 58.1102 | [7 empty] | 0.0418 | 0.3146 | 0.3174 | 4968.999 | 0.3 | 431.6402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | -8.4291 | -29.9434 | 31.1072 | 7950.6509 | 26.8689 | 567.1409 | [5 empty] | 68.8431 | 71.4167 | 58.8577 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 432.1797 |  |  |  |  | 68.913 | 71.5222 | 58.5131 | [7 empty] | 0.062 | 0.2667 | 0.2739 | 4972.7944 | 0.2501 | 432.3695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | -8.3332 | -29.9532 | 31.0908 | 7942.9555 | 26.8274 | 567.4835 | [5 empty] | 69.1874 | 71.7739 | 59.1521 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 432.8216 |  |  |  |  | 69.3944 | 72.0136 | 58.9652 | [7 empty] | 0.0615 | 0.2359 | 0.2437 | 4975.7661 | 0.2267 | 433.2509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | -8.3525 | -29.9995 | 31.1405 | 7942.6798 | 26.8176 | 568.0548 | [5 empty] | 69.5332 | 72.1326 | 59.4477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 433.4635 |  |  |  |  | 69.4606 | 72.3066 | 58.9884 | [7 empty] | -0.2183 | 0.4097 | 0.4642 | 4969.9113 | 0.5427 | 433.7738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | -8.3834 | -30.0318 | 31.18 | 7941.3135 | 26.8024 | 568.6086 | [5 empty] | 69.8805 | 72.4929 | 59.7447 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.1054 |  |  |  |  | 69.8984 | 72.6316 | 59.3931 | [7 empty] | -0.0599 | 0.3018 | 0.3077 | 4974.1768 | 0.3317 | 434.3518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | -8.4085 | -30.0975 | 31.25 | 7943.4606 | 26.7997 | 569.2133 | [5 empty] | 70.2293 | 72.8548 | 60.0429 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 434.7474 |  |  |  |  | 70.0507 | 72.9532 | 59.8275 | [7 empty] | -0.3467 | 0.2314 | 0.4169 | 4991.1632 | 0.5097 | 434.9215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | -8.4387 | -30.1559 | 31.3144 | 7945.7859 | 26.7863 | 569.7458 | [5 empty] | 70.5797 | 73.2182 | 60.3424 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 435.3893 |  |  |  |  | 70.0887 | 73.1201 | 59.8406 | [7 empty] | -0.5042 | 0.3298 | 0.6025 | 4987.7986 | 0.7322 | 435.2162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | -8.459 | -30.1983 | 31.3607 | 7945.1978 | 26.773 | 570.3024 | [5 empty] | 70.9316 | 73.5833 | 60.6433 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.0312 |  |  |  |  | 71.1544 | 73.8299 | 60.4764 | [7 empty] | 0.0712 | 0.2224 | 0.2335 | 4976.931 | 0.2135 | 436.4632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | -8.6016 | -30.27 | 31.4684 | 7954.1812 | 26.7623 | 570.8656 | [5 empty] | 71.285 | 73.9499 | 60.9454 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 436.6731 |  |  |  |  | 71.2242 | 74.1373 | 60.4863 | [7 empty] | -0.2143 | 0.4109 | 0.4634 | 4970.0024 | 0.5393 | 437.0001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | -8.6281 | -30.309 | 31.5132 | 7954.3817 | 26.7386 | 571.3467 | [5 empty] | 71.64 | 74.3182 | 61.2489 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 437.315 |  |  |  |  | 71.7097 | 74.6493 | 60.9458 | [7 empty] | -0.2353 | 0.3888 | 0.4544 | 4972.8663 | 0.5396 | 437.8899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | -8.7744 | -30.3766 | 31.6185 | 7963.1007 | 26.7256 | 571.8992 | [5 empty] | 71.9965 | 74.688 | 61.5537 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 437.957 |  |  |  |  | 71.7263 | 74.6795 | 60.9587 | [7 empty] | -0.2513 | 0.3983 | 0.4709 | 4972.5803 | 0.5549 | 437.9423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | -8.8056 | -30.4201 | 31.6689 | 7962.4387 | 26.7179 | 572.5072 | [5 empty] | 72.3546 | 75.0595 | 61.8599 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 438.5989 |  |  |  |  | 72.8042 | 75.3829 | 61.5649 | [7 empty] | 0.3503 | 0.3024 | 0.4627 | 4959.9126 | 0.3933 | 439.1556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | -8.8161 | -30.4662 | 31.7161 | 7963.0692 | 26.6932 | 572.9679 | [5 empty] | 72.7142 | 75.4325 | 62.1673 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 439.2408 |  |  |  |  | 72.8699 | 75.6693 | 61.5758 | [7 empty] | 0.0874 | 0.4749 | 0.4829 | 4953.7601 | 0.4457 | 439.6467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | -8.8173 | -30.4751 | 31.725 | 7963.4702 | 26.6135 | 573.0316 | [5 empty] | 73.0754 | 75.8072 | 62.4761 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 439.8828 |  |  |  |  | 73.3277 | 76.177 | 62.0142 | [7 empty] | 0.0343 | 0.4676 | 0.4689 | 4956.4361 | 0.457 | 440.5136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | -8.8429 | -30.508 | 31.7638 | 7961.8098 | 26.5977 | 573.5888 | [5 empty] | 73.4382 | 76.1836 | 62.7863 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 440.5247 |  |  |  |  | 73.3392 | 76.1806 | 62.025 | [7 empty] | 0.0446 | 0.4614 | 0.4636 | 4956.6276 | 0.4393 | 440.5196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | -8.8764 | -30.5484 | 31.8119 | 7961.6467 | 26.5816 | 574.1342 | [5 empty] | 73.8025 | 76.5616 | 63.0978 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 441.1666 |  |  |  |  | 73.8497 | 76.6931 | 62.4761 | [7 empty] | 0.062 | 0.4399 | 0.4442 | 4958.0799 | 0.4144 | 441.3894 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | -8.9238 | -30.6486 | 31.9213 | 7963.2984 | 26.6388 | 575.1966 | [5 empty] | 74.1685 | 76.9412 | 63.4107 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 441.8086 |  |  |  |  | 74.2969 | 77.1754 | 62.8842 | [7 empty] | 0.0326 | 0.4356 | 0.4369 | 4959.6134 | 0.4208 | 442.2033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | -8.9557 | -30.6942 | 31.974 | 7963.4576 | 26.626 | 575.763 | [5 empty] | 74.536 | 77.3225 | 63.7249 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 442.4505 |  |  |  |  | 74.7662 | 77.655 | 63.3077 | [7 empty] | 0.036 | 0.4165 | 0.4181 | 4961.3165 | 0.4048 | 443.0082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | -8.9831 | -30.7354 | 32.0212 | 7962.9758 | 26.611 | 576.3169 | [5 empty] | 74.9052 | 77.7054 | 64.0405 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.0925 |  |  |  |  | 75.1058 | 78.0997 | 63.7936 | [7 empty] | -0.1264 | 0.3635 | 0.3848 | 4971.8441 | 0.4373 | 443.7505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | -8.9962 | -30.7826 | 32.0702 | 7962.0517 | 26.6027 | 576.9142 | [5 empty] | 75.2759 | 78.09 | 64.3575 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 443.7344 |  |  |  |  | 75.103 | 78.0952 | 63.7867 | [7 empty] | -0.1233 | 0.3651 | 0.3853 | 4971.597 | 0.4268 | 443.7431 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | -8.9235 | -30.9206 | 32.1825 | 7971.201 | 26.5933 | 577.3429 | [5 empty] | 75.6483 | 78.4763 | 64.6758 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 444.3764 |  |  |  |  | 75.5709 | 78.5734 | 64.2211 | [7 empty] | -0.1224 | 0.3394 | 0.3608 | 4973.9356 | 0.4026 | 444.5374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | -8.9381 | -30.9758 | 32.2395 | 7973.0051 | 26.5712 | 577.8131 | [5 empty] | 76.0222 | 78.8643 | 64.9956 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.0183 |  |  |  |  | 75.9294 | 79.0394 | 64.6569 | [7 empty] | -0.2689 | 0.326 | 0.4226 | 4980.3237 | 0.5065 | 445.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | -8.856 | -31.1276 | 32.3629 | 7983.8425 | 26.5617 | 578.216 | [5 empty] | 76.3979 | 79.2539 | 65.3167 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 445.6603 |  |  |  |  | 76.4036 | 79.5327 | 65.1656 | [7 empty] | -0.2949 | 0.2669 | 0.3977 | 4986.535 | 0.4851 | 446.1179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | -8.884 | -31.1891 | 32.4297 | 7986.4462 | 26.5462 | 578.7342 | [5 empty] | 76.7751 | 79.6453 | 65.6392 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 446.3022 |  |  |  |  | 76.4533 | 79.701 | 65.1818 | [7 empty] | -0.4305 | 0.3577 | 0.5597 | 4983.2148 | 0.6745 | 446.3935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | -8.9056 | -31.1125 | 32.3619 | 7969.9985 | 26.5117 | 579.3072 | [5 empty] | 77.154 | 80.0383 | 65.9631 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 446.9442 |  |  |  |  | 76.9278 | 80.1828 | 65.5846 | [7 empty] | -0.4156 | 0.3514 | 0.5443 | 4983.3073 | 0.6563 | 447.1795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | -8.9358 | -31.1697 | 32.4253 | 7972.2519 | 26.4943 | 579.8167 | [5 empty] | 77.5345 | 80.4331 | 66.2885 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 447.5862 |  |  |  |  | 77.387 | 80.549 | 66.2599 | [7 empty] | -0.3493 | 0.119 | 0.369 | 5001.6089 | 0.4341 | 447.7741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | -8.9486 | -31.0857 | 32.348 | 7955.0211 | 26.4544 | 580.3534 | [5 empty] | 77.9167 | 80.8295 | 66.6152 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 448.2281 |  |  |  |  | 77.5007 | 80.869 | 66.2935 | [7 empty] | -0.5777 | 0.2854 | 0.6444 | 4994.8167 | 0.7653 | 448.2919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | -8.9861 | -31.137 | 32.4077 | 7956.495 | 26.439 | 580.8899 | [5 empty] | 78.3005 | 81.2277 | 66.9434 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 448.8701 |  |  |  |  | 77.9862 | 81.3723 | 66.745 | [7 empty] | -0.5841 | 0.2637 | 0.6408 | 4996.9684 | 0.7582 | 449.1025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | -9.1106 | -31.2167 | 32.519 | 7966.0881 | 26.4224 | 581.3899 | [5 empty] | 78.6861 | 81.6277 | 67.273 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 449.5121 |  |  |  |  | 77.9714 | 81.3553 | 66.7408 | [7 empty] | -0.5842 | 0.2579 | 0.6385 | 4997.4797 | 0.7567 | 449.0752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | -9.1512 | -31.2648 | 32.5766 | 7967.0226 | 26.4087 | 581.9446 | [5 empty] | 79.0732 | 82.0293 | 67.604 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 450.154 |  |  |  |  | 79.8248 | 82.4724 | 67.8978 | [7 empty] | 0.4855 | -0.0205 | 0.486 | 4985.0547 | 0.5366 | 450.859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | -9.2809 | -31.3387 | 32.6841 | 7976.3318 | 26.3886 | 582.4243 | [5 empty] | 79.4621 | 82.4327 | 67.9365 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 450.796 |  |  |  |  | 79.8092 | 82.4487 | 67.8576 | [7 empty] | 0.5011 | -0.0103 | 0.5012 | 4983.6257 | 0.5393 | 450.8214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | -9.3256 | -31.3942 | 32.75 | 7978.4638 | 26.3756 | 582.9727 | [5 empty] | 79.8527 | 82.8379 | 68.2704 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 451.438 |  |  |  |  | 79.9291 | 82.8211 | 67.9194 | [7 empty] | 0.214 | 0.1706 | 0.2737 | 4977.7203 | 0.2284 | 451.4114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | -9.3105 | -31.3964 | 32.7478 | 7978.3447 | 26.2865 | 582.9504 | [5 empty] | 80.2449 | 83.2448 | 68.6058 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 452.0799 |  |  |  |  | 80.3853 | 83.3088 | 68.3312 | [7 empty] | 0.1908 | 0.1671 | 0.2537 | 4978.8741 | 0.2098 | 452.1807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | -9.3437 | -31.4411 | 32.8001 | 7978.7612 | 26.2698 | 583.4816 | [5 empty] | 80.6389 | 83.6535 | 68.9426 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 452.7219 |  |  |  |  | 80.9001 | 83.8286 | 68.8005 | [7 empty] | 0.2001 | 0.1414 | 0.245 | 4980.8485 | 0.2116 | 452.9962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | -9.3689 | -31.5086 | 32.872 | 7981.5131 | 26.2598 | 584.0306 | [5 empty] | 81.0345 | 84.0639 | 69.2808 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 453.3639 |  |  |  |  | 81.2933 | 84.2993 | 68.8421 | [7 empty] | 0.1951 | 0.3433 | 0.3949 | 4963.6294 | 0.3265 | 453.7308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | -9.4379 | -31.6337 | 33.0116 | 7986.4623 | 26.3251 | 585.1356 | [5 empty] | 81.4319 | 84.4762 | 69.6206 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.0059 |  |  |  |  | 81.7983 | 84.8336 | 69.2926 | [7 empty] | 0.1777 | 0.3384 | 0.3822 | 4964.7473 | 0.3239 | 454.5603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | -9.4601 | -31.6697 | 33.0525 | 7985.5536 | 26.3042 | 585.6414 | [5 empty] | 81.831 | 84.8902 | 69.9618 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 454.6479 |  |  |  |  | 82.1581 | 85.3413 | 69.7569 | [7 empty] | -0.0175 | 0.3358 | 0.3362 | 4971.6507 | 0.35 | 455.3442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | -9.5236 | -31.7782 | 33.1746 | 7987.1962 | 26.3743 | 586.8127 | [5 empty] | 82.2318 | 85.306 | 70.3045 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 455.2899 |  |  |  |  | 82.2145 | 85.4994 | 69.7839 | [7 empty] | -0.1294 | 0.4097 | 0.4296 | 4969.1189 | 0.4695 | 455.5876 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | -9.5506 | -31.8276 | 33.2297 | 7988.0258 | 26.3574 | 587.3314 | [5 empty] | 82.6344 | 85.7236 | 70.6487 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 455.9319 |  |  |  |  | 82.7041 | 86.0146 | 70.2468 | [7 empty] | -0.1478 | 0.3886 | 0.4158 | 4971.6185 | 0.4648 | 456.3776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | -9.4495 | -31.8325 | 33.2055 | 7979.8245 | 26.313 | 587.6605 | [5 empty] | 83.0387 | 86.143 | 70.9943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 456.5739 |  |  |  |  | 83.0044 | 86.3233 | 70.704 | [7 empty] | -0.1909 | 0.2768 | 0.3362 | 4982.6729 | 0.3957 | 456.8489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | -9.4512 | -31.8339 | 33.2073 | 7980.1533 | 26.2263 | 587.6549 | [5 empty] | 83.4448 | 86.5643 | 71.3415 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 457.2158 |  |  |  |  | 83.4873 | 86.8248 | 71.1631 | [7 empty] | -0.2017 | 0.2511 | 0.3221 | 4985.2721 | 0.3855 | 457.6115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | -9.4806 | -31.8739 | 33.254 | 7980.7009 | 26.2005 | 588.1107 | [5 empty] | 83.8526 | 86.9874 | 71.6902 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 457.8578 |  |  |  |  | 83.9798 | 87.367 | 71.2533 | [7 empty] | -0.1607 | 0.4489 | 0.4768 | 4967.1324 | 0.5299 | 458.4317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | -9.3884 | -31.881 | 33.2346 | 7972.3688 | 26.1644 | 588.5051 | [5 empty] | 84.2622 | 87.4122 | 72.0403 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 458.4998 |  |  |  |  | 84.1703 | 87.7532 | 71.7549 | [7 empty] | -0.4567 | 0.3815 | 0.5951 | 4982.7806 | 0.7124 | 459.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | -9.4143 | -31.9229 | 33.2822 | 7972.414 | 26.1447 | 589.0078 | [5 empty] | 84.6736 | 87.839 | 72.392 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 459.1418 |  |  |  |  | 84.6377 | 88.2434 | 72.18 | [7 empty] | -0.4672 | 0.3699 | 0.5959 | 4984.1619 | 0.7148 | 459.7477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | -9.4467 | -31.9697 | 33.3362 | 7972.3675 | 26.1348 | 589.5876 | [5 empty] | 85.0867 | 88.2676 | 72.7453 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 459.7838 |  |  |  |  | 85.1609 | 88.7681 | 72.6714 | [7 empty] | -0.4551 | 0.3339 | 0.5644 | 4986.8423 | 0.6809 | 460.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | -9.4684 | -32.0041 | 33.3753 | 7971.0114 | 26.116 | 590.1081 | [5 empty] | 85.5016 | 88.698 | 73.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 460.4259 |  |  |  |  | 85.1503 | 88.7723 | 72.6573 | [7 empty] | -0.4714 | 0.3459 | 0.5847 | 4986.3664 | 0.6955 | 460.5364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | -9.4964 | -32.0476 | 33.425 | 7969.9044 | 26.1097 | 590.7218 | [5 empty] | 85.9183 | 89.1303 | 73.4563 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 461.0679 |  |  |  |  | 86.6956 | 89.7464 | 73.5556 | [7 empty] | 0.3462 | 0.1851 | 0.3926 | 4972.9203 | 0.3704 | 461.9781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | -9.5213 | -32.0851 | 33.4681 | 7969.4351 | 26.0885 | 591.2159 | [5 empty] | 86.3369 | 89.5645 | 73.8141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 461.7099 |  |  |  |  | 86.6866 | 89.7305 | 73.5723 | [7 empty] | 0.3481 | 0.1681 | 0.3866 | 4974.2824 | 0.346 | 461.9546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | -9.6686 | -32.1432 | 33.5658 | 7976.9116 | 26.0691 | 591.7169 | [5 empty] | 86.7572 | 90.0005 | 74.1735 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.3519 |  |  |  |  | 87.22 | 90.2429 | 74.2852 | [7 empty] | 0.335 | 0.0062 | 0.3351 | 4988.3848 | 0.3578 | 462.7075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | -9.7048 | -32.1899 | 33.621 | 7977.6838 | 26.0531 | 592.2418 | [5 empty] | 87.1794 | 90.4385 | 74.5344 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 462.9939 |  |  |  |  | 87.6896 | 90.8003 | 74.3545 | [7 empty] | 0.3297 | 0.2246 | 0.399 | 4970.2951 | 0.3455 | 463.5222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | -9.8523 | -32.2536 | 33.7248 | 7986.7991 | 26.0264 | 592.6682 | [5 empty] | 87.6033 | 90.8783 | 74.8969 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 463.6359 |  |  |  |  | 87.7795 | 91.1536 | 74.3637 | [7 empty] | 0.05 | 0.4176 | 0.4206 | 4963.4542 | 0.3916 | 464.0364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | -9.8546 | -32.3069 | 33.7764 | 7986.6495 | 26.0145 | 593.2094 | [5 empty] | 88.0291 | 91.32 | 75.2609 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 464.2779 |  |  |  |  | 88.2244 | 91.4697 | 74.8126 | [7 empty] | 0.1989 | 0.2926 | 0.3538 | 4969.0255 | 0.2849 | 464.4948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | -9.8945 | -32.3486 | 33.828 | 7986.6185 | 26.0005 | 593.7578 | [5 empty] | 88.4568 | 91.7636 | 75.6265 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 464.9199 |  |  |  |  | 88.8613 | 92.2225 | 75.5952 | [7 empty] | 0.0408 | 0.2216 | 0.2253 | 4980.1934 | 0.2264 | 465.5811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | -9.9117 | -32.3806 | 33.8636 | 7984.8271 | 25.981 | 594.2697 | [5 empty] | 88.8863 | 92.2092 | 75.9937 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 465.562 |  |  |  |  | 88.9911 | 92.6293 | 75.6544 | [7 empty] | -0.2532 | 0.4117 | 0.4833 | 4974.0659 | 0.5616 | 466.1647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | -9.9401 | -32.4219 | 33.9114 | 7984.9855 | 25.9604 | 594.7584 | [5 empty] | 89.3176 | 92.6567 | 76.3625 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 466.204 |  |  |  |  | 89.5048 | 93.1631 | 76.1482 | [7 empty] | -0.2657 | 0.3824 | 0.4656 | 4976.9556 | 0.5503 | 466.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | -9.9626 | -32.4785 | 33.9721 | 7986.1618 | 25.9485 | 595.296 | [5 empty] | 89.7508 | 93.1061 | 76.7329 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 466.846 |  |  |  |  | 89.5304 | 93.2252 | 76.1887 | [7 empty] | -0.3094 | 0.3938 | 0.5008 | 4977.4412 | 0.5846 | 467.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | -9.8766 | -32.4902 | 33.9583 | 7979.9513 | 25.9034 | 595.5985 | [5 empty] | 90.1859 | 93.5574 | 77.1048 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 467.488 |  |  |  |  | 89.9969 | 93.6545 | 76.6149 | [7 empty] | -0.2537 | 0.3459 | 0.4289 | 4979.6317 | 0.4989 | 467.6257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | -9.8978 | -32.5416 | 34.0136 | 7980.2292 | 25.8924 | 596.1504 | [5 empty] | 90.6229 | 94.0107 | 77.4784 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 468.1301 |  |  |  |  | 90.5618 | 94.2392 | 77.1225 | [7 empty] | -0.2568 | 0.3311 | 0.419 | 4981.0071 | 0.4912 | 468.4526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | -9.8041 | -32.5577 | 34.0018 | 7974.0688 | 25.8501 | 596.4657 | [5 empty] | 91.0617 | 94.4659 | 77.8536 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 468.7721 |  |  |  |  | 90.5986 | 94.2743 | 77.144 | [7 empty] | -0.2512 | 0.3344 | 0.4183 | 4980.5544 | 0.4885 | 468.5022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | -9.8615 | -32.676 | 34.1316 | 7978.2037 | 25.9056 | 597.4905 | [5 empty] | 91.5024 | 94.9232 | 78.2304 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 469.4141 |  |  |  |  | 92.22 | 95.3153 | 78.1629 | [7 empty] | 0.5392 | 0.143 | 0.5579 | 4970.8608 | 0.5377 | 469.9626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | -9.8935 | -32.7275 | 34.1902 | 7979.771 | 25.8871 | 597.9786 | [5 empty] | 91.9451 | 95.3823 | 78.6088 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 470.0561 |  |  |  |  | 92.3295 | 95.7071 | 78.2007 | [7 empty] | 0.244 | 0.3355 | 0.4148 | 4964.7027 | 0.3367 | 470.5086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | -9.9044 | -32.7225 | 34.1886 | 7978.9501 | 25.8086 | 598.0317 | [5 empty] | 92.3896 | 95.8435 | 78.9889 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 470.6982 |  |  |  |  | 92.5181 | 96.075 | 78.6702 | [7 empty] | -0.0137 | 0.2777 | 0.2781 | 4977.7181 | 0.2776 | 471.0194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | -9.9365 | -32.7723 | 34.2456 | 7980.3477 | 25.7897 | 598.5163 | [5 empty] | 92.8361 | 96.3066 | 79.3706 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.3402 |  |  |  |  | 92.9716 | 96.5717 | 79.1726 | [7 empty] | -0.0677 | 0.2336 | 0.2432 | 4983.0893 | 0.2664 | 471.7064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | -9.9574 | -32.8214 | 34.2986 | 7980.662 | 25.7753 | 599.039 | [5 empty] | 93.2844 | 96.7718 | 79.754 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 471.9822 |  |  |  |  | 93.1752 | 97.0413 | 79.2926 | [7 empty] | -0.3384 | 0.4119 | 0.5331 | 4977.2968 | 0.6228 | 472.353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | -9.9812 | -32.8824 | 34.3639 | 7982.7566 | 25.7615 | 599.5465 | [5 empty] | 93.7348 | 97.2389 | 80.1389 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 472.6243 |  |  |  |  | 94.3096 | 97.6862 | 79.7553 | [7 empty] | 0.3532 | 0.3583 | 0.5031 | 4959.7126 | 0.4122 | 473.2364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | -10.0099 | -32.9228 | 34.4109 | 7982.6375 | 25.7427 | 600.0449 | [5 empty] | 94.187 | 97.7081 | 80.5256 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 473.2663 |  |  |  |  | 94.4334 | 98.0682 | 79.8056 | [7 empty] | 0.0887 | 0.5335 | 0.5409 | 4954.0802 | 0.4895 | 473.7573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | -10.0069 | -32.936 | 34.4226 | 7984.0562 | 25.6631 | 600.0506 | [5 empty] | 94.6412 | 98.1793 | 80.9139 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 473.9084 |  |  |  |  | 94.8482 | 98.3718 | 80.2977 | [7 empty] | 0.1963 | 0.3891 | 0.4358 | 4962.3293 | 0.3549 | 474.1699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | -10.0211 | -32.9975 | 34.4856 | 7985.8128 | 25.6495 | 600.5549 | [5 empty] | 95.0974 | 98.6525 | 81.3039 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 474.5504 |  |  |  |  | 95.4288 | 99.0119 | 80.8137 | [7 empty] | 0.1505 | 0.3997 | 0.4271 | 4963.0328 | 0.3637 | 475.0363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | -10.0587 | -33.0379 | 34.5352 | 7985.8517 | 25.6327 | 601.0704 | [5 empty] | 95.5555 | 99.1277 | 81.6956 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 475.1925 |  |  |  |  | 95.9656 | 99.5699 | 81.379 | [7 empty] | 0.1259 | 0.3455 | 0.3677 | 4968.2357 | 0.3215 | 475.7874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | -10.0905 | -33.0889 | 34.5933 | 7987.2321 | 25.6154 | 601.5617 | [5 empty] | 96.0156 | 99.605 | 82.0889 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 475.8345 |  |  |  |  | 96.4957 | 100.1238 | 81.9155 | [7 empty] | 0.1032 | 0.3049 | 0.3219 | 4972.2726 | 0.2928 | 476.5293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | -10.1657 | -33.183 | 34.7052 | 7989.1401 | 25.6646 | 602.5724 | [5 empty] | 96.4776 | 100.0843 | 82.484 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 476.4766 |  |  |  |  | 96.8925 | 100.6647 | 82.4336 | [7 empty] | -0.0739 | 0.2886 | 0.2979 | 4979.2007 | 0.337 | 477.2503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | -10.1936 | -33.2335 | 34.7617 | 7990.4869 | 25.6455 | 603.0471 | [5 empty] | 96.9417 | 100.5658 | 82.8807 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 477.1186 |  |  |  |  | 97.0138 | 101.0668 | 82.4682 | [7 empty] | -0.3545 | 0.4806 | 0.5972 | 4972.7351 | 0.6939 | 477.784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | -10.3273 | -33.16 | 34.7309 | 7981.3788 | 25.6 | 603.5124 | [5 empty] | 97.4077 | 101.0492 | 83.2792 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 477.7607 |  |  |  |  | 97.603 | 101.6542 | 83.1516 | [7 empty] | -0.3662 | 0.3759 | 0.5249 | 4981.4846 | 0.626 | 478.5602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | -10.347 | -33.2145 | 34.7888 | 7982.5774 | 25.5844 | 604.0082 | [5 empty] | 97.8758 | 101.5348 | 83.6794 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 478.4027 |  |  |  |  | 97.9052 | 102.0801 | 83.5807 | [7 empty] | -0.5212 | 0.3542 | 0.6302 | 4988.0827 | 0.7454 | 479.1206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | -10.5049 | -33.1862 | 34.8091 | 7974.138 | 25.6005 | 604.9404 | [5 empty] | 98.3459 | 102.0224 | 84.0812 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 479.0448 |  |  |  |  | 97.9472 | 102.1562 | 83.607 | [7 empty] | -0.5536 | 0.3774 | 0.6699 | 4987.2589 | 0.7826 | 479.2205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | -10.5384 | -33.2381 | 34.8688 | 7974.4869 | 25.5944 | 605.5245 | [5 empty] | 98.818 | 102.5122 | 84.4849 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 479.6868 |  |  |  |  | 98.4695 | 102.7245 | 84.1594 | [7 empty] | -0.6023 | 0.3388 | 0.691 | 4991.871 | 0.8031 | 479.9644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | -10.5671 | -33.2834 | 34.9206 | 7975.5647 | 25.5713 | 605.9702 | [5 empty] | 99.2921 | 103.004 | 84.8902 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.3289 |  |  |  |  | 99.0135 | 103.2652 | 84.6915 | [7 empty] | -0.5894 | 0.2913 | 0.6575 | 4995.251 | 0.7613 | 480.6687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | -10.603 | -33.3148 | 34.9614 | 7974.9641 | 25.5484 | 606.4398 | [5 empty] | 99.7682 | 103.498 | 85.2973 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 480.9709 |  |  |  |  | 99.4829 | 103.6366 | 85.2011 | [7 empty] | -0.4891 | 0.1722 | 0.5185 | 5001.5696 | 0.5913 | 481.1506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | -10.6135 | -33.3676 | 35.0148 | 7975.0308 | 25.5373 | 606.9745 | [5 empty] | 100.2464 | 103.994 | 85.7061 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 481.613 |  |  |  |  | 100.052 | 104.2251 | 85.7471 | [7 empty] | -0.4981 | 0.1415 | 0.5178 | 5004.2776 | 0.5846 | 481.9112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | -10.5415 | -33.4963 | 35.1159 | 7983.4506 | 25.5175 | 607.293 | [5 empty] | 100.7267 | 104.4922 | 86.1167 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.255 |  |  |  |  | 100.549 | 104.6148 | 86.2711 | [7 empty] | -0.3857 | 0.0221 | 0.3863 | 5010.2269 | 0.4124 | 482.4126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | -10.5681 | -33.5427 | 35.1681 | 7983.9615 | 25.5002 | 607.784 | [5 empty] | 101.209 | 104.9926 | 86.5291 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 482.8971 |  |  |  |  | 102.1534 | 105.6537 | 86.8676 | [7 empty] | 0.4297 | 0.0506 | 0.4327 | 4982.7643 | 0.4534 | 483.7413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | -10.4812 | -33.6786 | 35.2718 | 7992.6152 | 25.4821 | 608.1003 | [5 empty] | 101.6934 | 105.4951 | 86.9432 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 483.5392 |  |  |  |  | 102.198 | 105.7136 | 86.8876 | [7 empty] | 0.4192 | 0.067 | 0.4245 | 4981.8082 | 0.4197 | 483.8175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | -10.5074 | -33.7249 | 35.3239 | 7993.1525 | 25.4643 | 608.5861 | [5 empty] | 102.1798 | 105.9997 | 87.3591 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 484.1812 |  |  |  |  | 102.5906 | 106.5244 | 86.9626 | [7 empty] | 0.053 | 0.4172 | 0.4205 | 4965.825 | 0.3942 | 484.8458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | -10.5556 | -33.7728 | 35.384 | 7994.1572 | 25.4523 | 609.123 | [5 empty] | 102.6684 | 106.5065 | 87.7768 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 484.8233 |  |  |  |  | 103.1511 | 107.1074 | 87.4623 | [7 empty] | 0.047 | 0.4069 | 0.4096 | 4966.8892 | 0.3908 | 485.581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | -10.5801 | -33.8188 | 35.4352 | 7993.7022 | 25.4423 | 609.6767 | [5 empty] | 103.159 | 107.0155 | 88.1963 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 485.4654 |  |  |  |  | 103.5504 | 107.6096 | 88.0149 | [7 empty] | -0.0876 | 0.3525 | 0.3633 | 4975.2631 | 0.3973 | 486.2114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | -10.5644 | -33.8228 | 35.4343 | 7993.4644 | 25.3633 | 609.6803 | [5 empty] | 103.6518 | 107.5267 | 88.6176 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 486.1074 |  |  |  |  | 103.5548 | 107.6188 | 88.0342 | [7 empty] | -0.0956 | 0.3476 | 0.3605 | 4975.8919 | 0.3788 | 486.2229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | -10.6387 | -33.9144 | 35.5439 | 7995.3772 | 25.4072 | 610.6446 | [5 empty] | 104.1466 | 108.0401 | 89.0406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 486.7495 |  |  |  |  | 104.1221 | 108.1942 | 88.5639 | [7 empty] | -0.0911 | 0.3178 | 0.3306 | 4978.1085 | 0.3496 | 486.9418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | -10.6674 | -33.9693 | 35.6049 | 7996.6043 | 25.395 | 611.1623 | [5 empty] | 104.6436 | 108.5556 | 89.4655 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 487.3916 |  |  |  |  | 104.4733 | 108.637 | 89.0492 | [7 empty] | -0.2093 | 0.2714 | 0.3428 | 4985.3263 | 0.3946 | 487.4926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | -10.6954 | -34.0029 | 35.6453 | 7996.4142 | 25.3685 | 611.588 | [5 empty] | 105.1428 | 109.0734 | 89.8923 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 488.0336 |  |  |  |  | 105.0951 | 109.2468 | 89.6691 | [7 empty] | -0.1906 | 0.209 | 0.2829 | 4989.6122 | 0.3307 | 488.248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | -10.6798 | -33.9947 | 35.6328 | 7995.1945 | 25.2835 | 611.5541 | [5 empty] | 105.644 | 109.5934 | 90.3208 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 488.6757 |  |  |  |  | 105.4843 | 109.7366 | 90.2198 | [7 empty] | -0.3225 | 0.1517 | 0.3564 | 4998.0637 | 0.4122 | 488.8521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | -10.7225 | -34.0482 | 35.6967 | 7996.4032 | 25.2747 | 612.1057 | [5 empty] | 106.1474 | 110.1156 | 90.7512 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 489.3178 |  |  |  |  | 106.2549 | 110.6135 | 91.3295 | [7 empty] | -0.491 | -0.0208 | 0.4915 | 5016.4951 | 0.5123 | 489.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | -10.7796 | -34.1543 | 35.815 | 7999.4128 | 25.3204 | 613.0566 | [5 empty] | 106.653 | 110.6401 | 91.1834 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 489.9599 |  |  |  |  | 106.2723 | 110.6414 | 91.3983 | [7 empty] | -0.512 | -0.041 | 0.5136 | 5018.6912 | 0.5178 | 489.9615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | -10.8062 | -34.2148 | 35.8807 | 8001.0724 | 25.3104 | 613.5822 | [5 empty] | 107.1607 | 111.1668 | 91.6175 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 490.6019 |  |  |  |  | 108.0414 | 111.5816 | 92.0081 | [7 empty] | 0.5771 | -0.0986 | 0.5855 | 4990.1633 | 0.6408 | 491.1057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | -10.8057 | -34.1944 | 35.8611 | 7999.3803 | 25.2205 | 613.5225 | [5 empty] | 107.6706 | 111.6958 | 92.0535 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 491.244 |  |  |  |  | 108.3071 | 112.0248 | 91.988 | [7 empty] | 0.457 | 0.1084 | 0.4697 | 4977.968 | 0.4497 | 491.6421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -10.8436 | -34.2407 | 35.9167 | 8000.8777 | 25.1986 | 613.965 | [5 empty] | 108.1827 | 112.227 | 92.4913 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 491.8861 |  |  |  |  | 108.9114 | 112.6671 | 92.5973 | [7 empty] | 0.4215 | 0.0729 | 0.4277 | 4981.793 | 0.4245 | 492.416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -10.8751 | -34.2969 | 35.9798 | 8002.4202 | 25.1862 | 614.474 | [5 empty] | 108.697 | 112.7605 | 92.931 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 492.5282 |  |  |  |  | 109.2234 | 113.1529 | 92.6211 | [7 empty] | 0.3066 | 0.2735 | 0.4109 | 4970.0286 | 0.3353 | 492.9988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -10.9045 | -34.3479 | 36.0373 | 8003.3968 | 25.1716 | 614.9718 | [5 empty] | 109.2134 | 113.2963 | 93.3725 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 493.1702 |  |  |  |  | 109.3424 | 113.5482 | 92.6759 | [7 empty] | 0.0433 | 0.4407 | 0.4428 | 4965.2773 | 0.404 | 493.4712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -10.9222 | -34.3898 | 36.0826 | 8003.1544 | 25.1524 | 615.4411 | [5 empty] | 109.7321 | 113.8343 | 93.816 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 493.8123 |  |  |  |  | 109.9236 | 114.1575 | 93.2283 | [7 empty] | 0.0257 | 0.4169 | 0.4177 | 4967.672 | 0.389 | 494.1966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -10.979 | -34.4832 | 36.1888 | 8005.3345 | 25.1888 | 616.3288 | [5 empty] | 110.253 | 114.3747 | 94.2613 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 494.4544 |  |  |  |  | 110.3574 | 114.5737 | 93.811 | [7 empty] | 0.0171 | 0.2994 | 0.2998 | 4976.8308 | 0.2792 | 494.6902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -10.9779 | -34.4955 | 36.2002 | 8005.8737 | 25.1201 | 616.3975 | [5 empty] | 110.7762 | 114.9174 | 94.7086 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 495.0965 |  |  |  |  | 110.9894 | 115.2293 | 94.3783 | [7 empty] | 0.0117 | 0.2858 | 0.2861 | 4978.0675 | 0.2723 | 495.4643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -10.997 | -34.3873 | 36.1029 | 7988.3311 | 25.0698 | 616.84 | [5 empty] | 111.3015 | 115.4624 | 95.1578 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 495.7386 |  |  |  |  | 111.4361 | 115.9757 | 94.961 | [7 empty] | -0.3081 | 0.3418 | 0.4602 | 4983.3677 | 0.5382 | 496.3408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -11.0576 | -34.3644 | 36.0996 | 7976.2808 | 25.091 | 617.7872 | [5 empty] | 111.8292 | 116.0098 | 95.6088 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 496.3806 |  |  |  |  | 112.1128 | 116.6942 | 95.5852 | [7 empty] | -0.3324 | 0.3283 | 0.4672 | 4985.1397 | 0.5549 | 497.1797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -11.0797 | -34.4161 | 36.1556 | 7977.5405 | 25.0725 | 618.2441 | [5 empty] | 112.359 | 116.5595 | 96.0619 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 497.0227 |  |  |  |  | 112.3419 | 117.1477 | 96.2079 | [7 empty] | -0.6279 | 0.245 | 0.674 | 5000.1123 | 0.7677 | 497.7068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -11.2284 | -34.4774 | 36.2598 | 7985.8146 | 25.0481 | 618.6478 | [5 empty] | 112.8912 | 117.1115 | 96.5168 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 497.6648 |  |  |  |  | 112.3518 | 117.1585 | 96.1995 | [7 empty] | -0.6251 | 0.2531 | 0.6744 | 4999.425 | 0.7612 | 497.7194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -11.2513 | -34.5316 | 36.3183 | 7986.8978 | 25.0342 | 619.1413 | [5 empty] | 113.4256 | 117.6659 | 96.9737 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 498.3069 |  |  |  |  | 114.0838 | 118.3351 | 96.7664 | [7 empty] | 0.1641 | 0.3447 | 0.3817 | 4969.4905 | 0.33 | 499.0783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -11.4166 | -34.6349 | 36.468 | 7994.1907 | 25.0754 | 620.0661 | [5 empty] | 113.9623 | 118.2226 | 97.4326 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 498.949 |  |  |  |  | 114.0801 | 118.3316 | 96.7811 | [7 empty] | 0.1602 | 0.3367 | 0.3729 | 4970.1952 | 0.2983 | 499.0743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -11.4102 | -34.637 | 36.468 | 7993.9972 | 24.9993 | 620.0795 | [5 empty] | 114.5013 | 118.7818 | 97.8934 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 499.5911 |  |  |  |  | 114.567 | 119.1246 | 97.4234 | [7 empty] | -0.1651 | 0.3827 | 0.4168 | 4976.3593 | 0.4552 | 499.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -11.4439 | -34.6921 | 36.5309 | 7996.3312 | 24.9794 | 620.5161 | [5 empty] | 115.0426 | 119.3433 | 98.3562 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.2332 |  |  |  |  | 115.8279 | 120.0986 | 98.0484 | [7 empty] | 0.2477 | 0.4129 | 0.4815 | 4962.233 | 0.4016 | 501.0925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -11.4702 | -34.743 | 36.5875 | 7997.6895 | 24.9604 | 620.966 | [5 empty] | 115.5862 | 119.9072 | 98.8209 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 500.8752 |  |  |  |  | 115.8317 | 120.2585 | 98.0284 | [7 empty] | 0.1008 | 0.5041 | 0.5141 | 4959.7994 | 0.4488 | 501.2739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -11.5092 | -34.7884 | 36.6428 | 7998.1611 | 24.9469 | 621.4761 | [5 empty] | 116.1321 | 120.4736 | 99.2877 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 501.5173 |  |  |  |  | 116.4706 | 120.9821 | 98.6154 | [7 empty] | 0.0339 | 0.5154 | 0.5165 | 4961.0096 | 0.4796 | 502.0915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -11.5312 | -34.8409 | 36.6995 | 7999.2062 | 24.931 | 621.9502 | [5 empty] | 116.6803 | 121.0423 | 99.7564 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 502.1594 |  |  |  |  | 117.0121 | 121.3804 | 99.2189 | [7 empty] | 0.1643 | 0.3667 | 0.4018 | 4968.2031 | 0.3276 | 502.5398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -11.4644 | -34.9786 | 36.8094 | 8009.0555 | 24.91 | 622.2202 | [5 empty] | 117.2309 | 121.6135 | 100.2271 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 502.8015 |  |  |  |  | 117.5642 | 121.9938 | 99.7916 | [7 empty] | 0.1053 | 0.3413 | 0.3572 | 4971.8311 | 0.3053 | 503.2275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -11.4883 | -35.0302 | 36.8659 | 8010.2225 | 24.8927 | 622.681 | [5 empty] | 117.7839 | 122.1871 | 100.6999 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 503.4436 |  |  |  |  | 118.1993 | 122.5367 | 100.4383 | [7 empty] | 0.1963 | 0.2344 | 0.3058 | 4977.0882 | 0.2453 | 503.8336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -11.4016 | -35.1688 | 36.9708 | 8018.8053 | 24.8772 | 622.994 | [5 empty] | 118.3392 | 122.7632 | 101.1746 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 504.0857 |  |  |  |  | 118.6307 | 123.0274 | 101.0861 | [7 empty] | 0.1011 | 0.1313 | 0.1658 | 4987.4255 | 0.1372 | 504.3793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -11.43 | -35.2131 | 37.0217 | 8019.245 | 24.859 | 623.4587 | [5 empty] | 118.8969 | 123.3417 | 101.6514 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 504.7278 |  |  |  |  | 119.2947 | 123.7741 | 101.6883 | [7 empty] | 0.0391 | 0.145 | 0.1502 | 4988.2424 | 0.1491 | 505.2059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -11.4299 | -35.1445 | 36.9564 | 8006.0571 | 24.8143 | 623.8714 | [5 empty] | 119.4569 | 123.9227 | 102.1302 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 505.3699 |  |  |  |  | 119.8243 | 124.4783 | 102.3792 | [7 empty] | -0.1535 | 0.1176 | 0.1934 | 4995.805 | 0.2455 | 505.9814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -11.4776 | -35.1914 | 37.0158 | 8007.5555 | 24.7967 | 624.3387 | [5 empty] | 120.0194 | 124.5062 | 102.6111 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 506.012 |  |  |  |  | 120.3687 | 125.0766 | 103.0259 | [7 empty] | -0.2191 | 0.054 | 0.2257 | 5002.34 | 0.2693 | 506.637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -11.5018 | -35.1092 | 36.9452 | 7993.0911 | 24.756 | 624.8136 | [5 empty] | 120.5842 | 125.0921 | 103.094 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 506.6541 |  |  |  |  | 120.6093 | 125.5435 | 103.6415 | [7 empty] | -0.5016 | -0.0171 | 0.5019 | 5015.6421 | 0.5143 | 507.1469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -11.5437 | -35.1488 | 36.9958 | 7993.5234 | 24.7371 | 625.2797 | [5 empty] | 121.1514 | 125.6806 | 103.579 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.2961 |  |  |  |  | 120.5996 | 125.5248 | 103.5856 | [7 empty] | -0.4845 | -0.0005 | 0.4845 | 5013.9331 | 0.4968 | 507.1265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -11.5687 | -35.2017 | 37.0539 | 7994.6761 | 24.722 | 625.7549 | [5 empty] | 121.7211 | 126.2715 | 104.066 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 507.9382 |  |  |  |  | 122.4033 | 126.5056 | 104.2424 | [7 empty] | 0.5223 | -0.0596 | 0.5257 | 4989.4178 | 0.5572 | 508.1918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -11.6069 | -35.2425 | 37.1046 | 7994.7814 | 24.7061 | 626.2453 | [5 empty] | 122.2932 | 126.865 | 104.5551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 508.5803 |  |  |  |  | 122.7311 | 127.0384 | 104.3098 | [7 empty] | 0.3803 | 0.1307 | 0.4021 | 4979.7091 | 0.3632 | 508.7675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -11.6356 | -35.2967 | 37.1651 | 7997.0984 | 24.6837 | 626.6497 | [5 empty] | 122.8677 | 127.461 | 105.0463 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.2224 |  |  |  |  | 123.7034 | 128.0679 | 105.0132 | [7 empty] | 0.3831 | 0.1964 | 0.4305 | 4974.9747 | 0.3805 | 509.8735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -11.6655 | -35.3415 | 37.217 | 7997.3141 | 24.6689 | 627.1403 | [5 empty] | 123.4447 | 128.0596 | 105.5396 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 509.8645 |  |  |  |  | 123.8843 | 128.6089 | 105.0798 | [7 empty] | 0.0689 | 0.4109 | 0.4166 | 4968.5119 | 0.3749 | 510.4515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -11.6928 | -35.3755 | 37.2579 | 7996.6063 | 24.6484 | 627.596 | [5 empty] | 124.0241 | 128.6607 | 106.035 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 510.5066 |  |  |  |  | 124.5553 | 129.2958 | 105.724 | [7 empty] | 0.0641 | 0.3744 | 0.3798 | 4971.3269 | 0.348 | 511.1822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -11.7281 | -35.4184 | 37.3097 | 7996.8833 | 24.6325 | 628.08 | [5 empty] | 124.6061 | 129.2643 | 106.5325 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.1487 |  |  |  |  | 124.9474 | 129.8521 | 106.0462 | [7 empty] | -0.0725 | 0.4534 | 0.4592 | 4969.5769 | 0.4653 | 511.7713 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -11.7564 | -35.4616 | 37.3596 | 7997.3776 | 24.6129 | 628.5267 | [5 empty] | 125.1904 | 129.8705 | 107.0321 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 511.7908 |  |  |  |  | 125.6577 | 130.5631 | 106.7545 | [7 empty] | -0.067 | 0.3955 | 0.4011 | 4973.6176 | 0.4157 | 512.521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -11.7949 | -35.4991 | 37.4073 | 7997.4634 | 24.5934 | 628.9858 | [5 empty] | 125.7773 | 130.4794 | 107.5339 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 512.4329 |  |  |  |  | 125.9711 | 130.8874 | 107.0594 | [7 empty] | -0.073 | 0.3785 | 0.3855 | 4975.0168 | 0.3922 | 512.8617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -11.8223 | -35.535 | 37.45 | 7996.3591 | 24.5788 | 629.4906 | [5 empty] | 126.3667 | 131.0908 | 108.0378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 513.075 |  |  |  |  | 126.6081 | 131.5532 | 107.7132 | [7 empty] | -0.0975 | 0.3329 | 0.3468 | 4978.9977 | 0.3673 | 513.5589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -11.8501 | -35.5768 | 37.4984 | 7996.6628 | 24.5589 | 629.9358 | [5 empty] | 126.9585 | 131.7048 | 108.5438 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 513.7171 |  |  |  |  | 126.7121 | 131.8452 | 107.7459 | [7 empty] | -0.2566 | 0.4474 | 0.5157 | 4975.3342 | 0.5662 | 513.8636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -11.8737 | -35.6095 | 37.5369 | 7996.4032 | 24.5321 | 630.3308 | [5 empty] | 127.5529 | 132.3214 | 109.052 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 514.3592 |  |  |  |  | 127.3927 | 132.5403 | 108.4096 | [7 empty] | -0.2608 | 0.4056 | 0.4822 | 4978.4642 | 0.5356 | 514.5865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -11.8962 | -35.6498 | 37.5823 | 7995.9716 | 24.5151 | 630.8039 | [5 empty] | 128.1499 | 132.9406 | 109.5623 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 515.0013 |  |  |  |  | 128.0475 | 133.1844 | 109.0312 | [7 empty] | -0.2391 | 0.3608 | 0.4328 | 4981.0718 | 0.4829 | 515.2533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -11.9247 | -35.691 | 37.6304 | 7995.8032 | 24.499 | 631.2835 | [5 empty] | 128.7493 | 133.5625 | 110.0748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 515.6434 |  |  |  |  | 128.7407 | 133.9093 | 109.7161 | [7 empty] | -0.2604 | 0.3231 | 0.415 | 4984.3633 | 0.4715 | 516.0002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -12.0066 | -35.751 | 37.7133 | 7994.5392 | 24.5319 | 632.1935 | [5 empty] | 129.3513 | 134.187 | 110.5895 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.2855 |  |  |  |  | 130.7868 | 135.1894 | 111.0553 | [7 empty] | 0.5794 | 0.0863 | 0.5858 | 4977.857 | 0.5861 | 517.3104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -12.0165 | -35.8032 | 37.7659 | 7995.1126 | 24.5158 | 632.6514 | [5 empty] | 129.9559 | 134.8142 | 111.1064 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 516.9276 |  |  |  |  | 130.7668 | 135.1776 | 111.0308 | [7 empty] | 0.5726 | 0.0938 | 0.5803 | 4977.5156 | 0.5568 | 517.2984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -12.0203 | -35.8021 | 37.7661 | 7995.5703 | 24.4373 | 632.6175 | [5 empty] | 130.5631 | 135.444 | 111.6255 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 517.5697 |  |  |  |  | 130.9504 | 135.7199 | 111.0833 | [7 empty] | 0.2721 | 0.3081 | 0.411 | 4970.8228 | 0.3183 | 517.8501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -12.0557 | -35.8401 | 37.8134 | 7995.7421 | 24.4169 | 633.0608 | [5 empty] | 131.1728 | 136.0765 | 112.1468 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.2118 |  |  |  |  | 132.0097 | 136.8579 | 111.9153 | [7 empty] | 0.2489 | 0.3565 | 0.4348 | 4968.1901 | 0.3566 | 519.0012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -12.0846 | -35.8907 | 37.8705 | 7996.8917 | 24.4006 | 633.5187 | [5 empty] | 131.7851 | 136.7117 | 112.6703 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 518.8539 |  |  |  |  | 132.0763 | 137.1299 | 111.8961 | [7 empty] | 0.0798 | 0.4859 | 0.4924 | 4963.8493 | 0.4312 | 519.275 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -12.1327 | -35.9743 | 37.9651 | 7997.9747 | 24.429 | 634.3405 | [5 empty] | 132.4 | 137.3497 | 113.196 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 519.4959 |  |  |  |  | 132.562 | 137.9333 | 112.4993 | [7 empty] | -0.2231 | 0.5494 | 0.5929 | 4967.8083 | 0.6328 | 520.081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -12.1642 | -36.0115 | 38.0105 | 7997.899 | 24.4086 | 634.7829 | [5 empty] | 133.0175 | 137.9903 | 113.7239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.138 |  |  |  |  | 133.2598 | 138.6898 | 113.2566 | [7 empty] | -0.2802 | 0.496 | 0.5697 | 4973.1326 | 0.6305 | 520.8361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -12.1931 | -36.0844 | 38.0888 | 8001.5811 | 24.3961 | 635.2361 | [5 empty] | 133.6377 | 138.6336 | 114.2542 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 520.7801 |  |  |  |  | 133.8693 | 139.1731 | 113.9753 | [7 empty] | -0.1819 | 0.3414 | 0.3869 | 4981.2075 | 0.4295 | 521.3165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -12.2284 | -36.1427 | 38.1554 | 8004.1152 | 24.3788 | 635.6697 | [5 empty] | 134.2605 | 139.2797 | 114.7866 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 521.4222 |  |  |  |  | 134.517 | 139.8604 | 114.6381 | [7 empty] | -0.2145 | 0.3025 | 0.3708 | 4984.8355 | 0.4235 | 521.9971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -12.2598 | -36.2069 | 38.2262 | 8007.6086 | 24.3587 | 636.0659 | [5 empty] | 134.8859 | 139.9285 | 115.3213 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 522.0643 |  |  |  |  | 135.1161 | 140.5759 | 115.2561 | [7 empty] | -0.3161 | 0.3024 | 0.4374 | 4987.6341 | 0.5071 | 522.7024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -12.2969 | -36.269 | 38.2969 | 8010.1154 | 24.3465 | 636.5395 | [5 empty] | 135.514 | 140.5801 | 115.8583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 522.7064 |  |  |  |  | 135.2501 | 141.0609 | 115.2762 | [7 empty] | -0.6054 | 0.5049 | 0.7883 | 4981.5266 | 0.8923 | 523.1785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -12.3195 | -36.3371 | 38.3687 | 8013.5778 | 24.3284 | 636.9444 | [5 empty] | 136.1448 | 141.2344 | 116.3976 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 523.3485 |  |  |  |  | 135.2358 | 141.0449 | 115.2736 | [7 empty] | -0.6061 | 0.5004 | 0.786 | 4981.8519 | 0.887 | 523.1628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -12.3464 | -36.3974 | 38.4344 | 8015.6094 | 24.3147 | 637.4058 | [5 empty] | 136.7782 | 141.8915 | 116.9391 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 523.9906 |  |  |  |  | 137.4453 | 142.4581 | 116.6009 | [7 empty] | 0.2704 | 0.3144 | 0.4147 | 4971.0326 | 0.3285 | 524.542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -12.3674 | -36.468 | 38.5081 | 8019.1643 | 24.2981 | 637.8192 | [5 empty] | 137.4143 | 142.5514 | 117.483 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 524.6327 |  |  |  |  | 138.0661 | 143.1218 | 117.3339 | [7 empty] | 0.2169 | 0.2398 | 0.3233 | 4977.6431 | 0.2628 | 525.1855 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -12.4022 | -36.5187 | 38.5672 | 8021.3514 | 24.2749 | 638.2058 | [5 empty] | 138.0531 | 143.2141 | 118.0292 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 525.2748 |  |  |  |  | 138.6499 | 143.6384 | 117.968 | [7 empty] | 0.2706 | 0.1424 | 0.3058 | 4982.9026 | 0.2647 | 525.6845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -12.4388 | -36.5912 | 38.6476 | 8025.2984 | 24.262 | 638.652 | [5 empty] | 138.6947 | 143.8796 | 118.5776 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 525.9169 |  |  |  |  | 139.1797 | 144.3092 | 118.0289 | [7 empty] | 0.2327 | 0.3587 | 0.4276 | 4969.183 | 0.3333 | 526.3299 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -12.4748 | -36.6493 | 38.7142 | 8027.2839 | 24.2492 | 639.1238 | [5 empty] | 139.3389 | 144.548 | 119.1284 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 526.559 |  |  |  |  | 139.9051 | 145.3083 | 118.7674 | [7 empty] | -0.0035 | 0.4241 | 0.4241 | 4971.1484 | 0.4088 | 527.2862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -12.5252 | -36.6958 | 38.7745 | 8028.7438 | 24.2325 | 639.5794 | [5 empty] | 139.9859 | 145.2191 | 119.6816 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 527.2011 |  |  |  |  | 140.3501 | 145.6871 | 119.0754 | [7 empty] | 0.0811 | 0.4144 | 0.4222 | 4969.5811 | 0.3661 | 527.6472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -12.5333 | -36.6072 | 38.6933 | 8014.0053 | 24.1865 | 639.9949 | [5 empty] | 140.6356 | 145.8932 | 120.2371 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 527.8432 |  |  |  |  | 141.0491 | 146.4723 | 119.8315 | [7 empty] | 0.0014 | 0.3768 | 0.3768 | 4974.3232 | 0.3574 | 528.3927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -12.5755 | -36.6507 | 38.7481 | 8014.6414 | 24.1707 | 640.4635 | [5 empty] | 141.2881 | 146.57 | 120.7949 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 528.4853 |  |  |  |  | 141.6372 | 146.9951 | 120.2685 | [7 empty] | 0.0883 | 0.3621 | 0.3727 | 4973.037 | 0.318 | 528.8871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -12.5947 | -36.5722 | 38.6801 | 8001.2706 | 24.1289 | 640.9014 | [5 empty] | 141.9434 | 147.2498 | 121.3551 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 529.1274 |  |  |  |  | 142.2899 | 147.7236 | 120.9995 | [7 empty] | 0.0139 | 0.3151 | 0.3154 | 4978.2491 | 0.2941 | 529.5733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -12.626 | -36.6186 | 38.7342 | 8001.8981 | 24.1132 | 641.3625 | [5 empty] | 142.6014 | 147.9324 | 121.9177 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 529.7694 |  |  |  |  | 142.3712 | 148.1382 | 120.9908 | [7 empty] | -0.2572 | 0.4984 | 0.5608 | 4973.1072 | 0.6027 | 529.9625 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -12.6571 | -36.6619 | 38.7853 | 8002.5644 | 24.0935 | 641.7914 | [5 empty] | 143.2622 | 148.6179 | 122.4827 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 530.4115 |  |  |  |  | 142.9923 | 148.8481 | 121.6573 | [7 empty] | -0.3361 | 0.4728 | 0.58 | 4976.9724 | 0.6403 | 530.6265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -12.6932 | -36.7048 | 38.8376 | 8002.6456 | 24.08 | 642.2794 | [5 empty] | 143.9259 | 149.3064 | 123.0501 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 531.0536 |  |  |  |  | 143.6579 | 149.5755 | 122.3748 | [7 empty] | -0.3921 | 0.4289 | 0.5811 | 4981.4502 | 0.6515 | 531.3039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -12.6975 | -36.7021 | 38.8365 | 8002.6146 | 24.0067 | 642.272 | [5 empty] | 144.5923 | 149.9977 | 123.6198 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 531.6957 |  |  |  |  | 144.2963 | 150.2612 | 123.0271 | [7 empty] | -0.4293 | 0.396 | 0.584 | 4984.6789 | 0.6582 | 531.9397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -12.725 | -36.7438 | 38.8849 | 8002.5885 | 23.9901 | 642.7302 | [5 empty] | 145.2615 | 150.692 | 124.192 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.3378 |  |  |  |  | 146.6119 | 151.623 | 124.4984 | [7 empty] | 0.543 | 0.1228 | 0.5567 | 4977.4283 | 0.5315 | 533.1945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -12.794 | -36.8274 | 38.9864 | 8003.4343 | 24.0257 | 643.6192 | [5 empty] | 145.9336 | 151.3892 | 124.7666 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 532.9799 |  |  |  |  | 146.7317 | 152.0549 | 124.5558 | [7 empty] | 0.2891 | 0.28 | 0.4024 | 4973.6288 | 0.3233 | 533.5904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -12.8213 | -36.8689 | 39.0346 | 8003.6466 | 24.0068 | 644.0552 | [5 empty] | 146.6086 | 152.0894 | 125.3437 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 533.622 |  |  |  |  | 147.3932 | 152.7329 | 125.2437 | [7 empty] | 0.2745 | 0.2273 | 0.3564 | 4977.5767 | 0.2929 | 534.2097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -12.8213 | -36.877 | 39.0423 | 8004.7842 | 23.9348 | 644.035 | [5 empty] | 147.2864 | 152.7925 | 125.9232 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.2641 |  |  |  |  | 147.9794 | 153.3392 | 125.8783 | [7 empty] | 0.2529 | 0.1733 | 0.3066 | 4981.7741 | 0.2576 | 534.7614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -12.8569 | -36.9065 | 39.0819 | 8003.5908 | 23.9171 | 644.5038 | [5 empty] | 147.967 | 153.4986 | 126.5051 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 534.9062 |  |  |  |  | 148.5176 | 153.9696 | 125.9723 | [7 empty] | 0.2534 | 0.3494 | 0.4316 | 4970.0968 | 0.3335 | 535.3329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -12.8129 | -37.0804 | 39.2317 | 8011.8524 | 23.9542 | 645.2325 | [5 empty] | 148.6506 | 154.2077 | 127.0895 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 535.5482 |  |  |  |  | 149.136 | 154.606 | 126.6252 | [7 empty] | 0.2362 | 0.2975 | 0.3798 | 4974.0341 | 0.2929 | 535.9077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -12.8393 | -37.1104 | 39.2687 | 8010.8576 | 23.9325 | 645.6599 | [5 empty] | 149.337 | 154.9198 | 127.6764 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 536.1903 |  |  |  |  | 149.7849 | 155.258 | 127.3446 | [7 empty] | 0.2257 | 0.2229 | 0.3172 | 4979.295 | 0.2472 | 536.4943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -12.8244 | -37.1128 | 39.2661 | 8010.2623 | 23.8645 | 645.6826 | [5 empty] | 150.0264 | 155.635 | 128.2657 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 536.8324 |  |  |  |  | 150.2995 | 155.8588 | 127.3546 | [7 empty] | 0.2413 | 0.4203 | 0.4846 | 4965.8883 | 0.3714 | 537.0328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -12.7495 | -37.2637 | 39.3844 | 8020.432 | 23.8512 | 645.9562 | [5 empty] | 150.7186 | 156.3531 | 128.8576 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 537.4745 |  |  |  |  | 151.0926 | 156.959 | 128.1308 | [7 empty] | -0.0072 | 0.5041 | 0.5042 | 4966.9105 | 0.4707 | 538.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -12.8185 | -37.3337 | 39.473 | 8019.7647 | 23.8834 | 646.8388 | [5 empty] | 151.4138 | 157.0743 | 129.4519 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 538.1166 |  |  |  |  | 152.0833 | 157.7916 | 130.6455 | [7 empty] | -0.1219 | -0.2303 | 0.2606 | 5018.4595 | 0.2246 | 538.7525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -12.8624 | -37.3809 | 39.5319 | 8021.0341 | 23.8672 | 647.2866 | [5 empty] | 152.112 | 157.7985 | 130.0488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 538.7587 |  |  |  |  | 152.2812 | 158.2774 | 131.0122 | [7 empty] | -0.3866 | -0.1821 | 0.4274 | 5022.1262 | 0.3669 | 539.1818 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -12.8786 | -37.4319 | 39.5854 | 8021.7558 | 23.8511 | 647.7253 | [5 empty] | 152.8131 | 158.5258 | 130.6482 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 539.4008 |  |  |  |  | 153.4727 | 159.2405 | 130.0847 | [7 empty] | 0.1613 | 0.4483 | 0.4764 | 4966.4288 | 0.3927 | 540.029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -12.9146 | -37.4815 | 39.6441 | 8023.0199 | 23.8351 | 648.1692 | [5 empty] | 153.5171 | 159.2562 | 131.2502 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 540.0428 |  |  |  |  | 153.7268 | 159.7434 | 130.793 | [7 empty] | -0.1174 | 0.3639 | 0.3823 | 4979.1481 | 0.3973 | 540.4697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -12.9448 | -37.5033 | 39.6744 | 8021.4731 | 23.8102 | 648.5766 | [5 empty] | 154.2241 | 159.9897 | 131.8546 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 540.6849 |  |  |  |  | 154.3319 | 160.4089 | 131.203 | [7 empty] | -0.1306 | 0.4209 | 0.4406 | 4975.8015 | 0.4525 | 541.0507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -12.9757 | -37.5545 | 39.7329 | 8023.054 | 23.7919 | 648.9919 | [5 empty] | 154.9342 | 160.7262 | 132.4617 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 541.327 |  |  |  |  | 154.44 | 160.8281 | 131.2196 | [7 empty] | -0.3703 | 0.5844 | 0.6919 | 4971.3224 | 0.7486 | 541.4156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -13.0108 | -37.602 | 39.7893 | 8023.7979 | 23.7777 | 649.4552 | [5 empty] | 155.6472 | 161.4659 | 133.0713 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 541.9691 |  |  |  |  | 155.9372 | 161.9027 | 131.9866 | [7 empty] | 0.1069 | 0.5687 | 0.5787 | 4960.2465 | 0.4913 | 542.347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -13.067 | -37.6839 | 39.8851 | 8024.5005 | 23.8069 | 650.2847 | [5 empty] | 156.3632 | 162.2087 | 133.6834 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 542.6111 |  |  |  |  | 156.5747 | 162.5719 | 132.6629 | [7 empty] | 0.0787 | 0.5207 | 0.5266 | 4964.1351 | 0.4531 | 542.9241 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -13.1026 | -37.7268 | 39.9374 | 8025.1885 | 23.7883 | 650.7126 | [5 empty] | 157.0823 | 162.9546 | 134.2982 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 543.2532 |  |  |  |  | 157.2917 | 163.3266 | 133.4934 | [7 empty] | 0.0342 | 0.4413 | 0.4426 | 4970.4672 | 0.3936 | 543.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -13.1266 | -37.7744 | 39.9901 | 8026.2476 | 23.768 | 651.1139 | [5 empty] | 157.8044 | 163.7037 | 134.9156 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 543.8953 |  |  |  |  | 157.9104 | 163.9708 | 134.1924 | [7 empty] | 0.0046 | 0.3767 | 0.3768 | 4975.4369 | 0.3434 | 544.1235 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -13.1265 | -37.7756 | 39.9912 | 8026.717 | 23.6962 | 651.0865 | [5 empty] | 158.5295 | 164.456 | 135.5356 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 544.5374 |  |  |  |  | 158.7387 | 165.1576 | 135.0385 | [7 empty] | -0.2827 | 0.4648 | 0.544 | 4977.1182 | 0.5948 | 545.1338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -13.1552 | -37.8002 | 40.0239 | 8025.5144 | 23.6715 | 651.4852 | [5 empty] | 159.2578 | 165.2115 | 136.1581 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 545.1795 |  |  |  |  | 159.0016 | 165.6745 | 135.6877 | [7 empty] | -0.5478 | 0.4094 | 0.6838 | 4987.4381 | 0.7648 | 545.5717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -13.1873 | -37.8601 | 40.0911 | 8027.7312 | 23.6577 | 651.9251 | [5 empty] | 159.9891 | 165.9701 | 136.7834 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 545.8215 |  |  |  |  | 159.3121 | 166.2441 | 136.521 | [7 empty] | -0.8374 | 0.3015 | 0.89 | 5001.7601 | 0.962 | 546.0528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -13.2279 | -37.8953 | 40.1376 | 8027.6158 | 23.6391 | 652.3636 | [5 empty] | 160.7234 | 166.7319 | 137.4112 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 546.4636 |  |  |  |  | 160.4465 | 167.3545 | 137.355 | [7 empty] | -0.7592 | 0.3228 | 0.825 | 4998.403 | 0.9035 | 546.9863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -13.2827 | -37.9796 | 40.2354 | 8028.5796 | 23.6679 | 653.1837 | [5 empty] | 161.4609 | 167.497 | 138.0417 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 547.1057 |  |  |  |  | 160.9599 | 167.8241 | 137.4027 | [7 empty] | -0.6449 | 0.4417 | 0.7817 | 4987.8809 | 0.8687 | 547.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -13.2787 | -37.985 | 40.239 | 8029.0018 | 23.6002 | 653.1833 | [5 empty] | 162.2015 | 168.2653 | 138.6749 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 547.7477 |  |  |  |  | 163.3928 | 169.2716 | 138.8501 | [7 empty] | 0.3173 | 0.216 | 0.3838 | 4978.1728 | 0.3317 | 548.5847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -13.3481 | -38.0622 | 40.3349 | 8029.3216 | 23.6309 | 654.0371 | [5 empty] | 162.9453 | 169.0368 | 139.3108 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 548.3898 |  |  |  |  | 163.418 | 169.301 | 138.8569 | [7 empty] | 0.317 | 0.2228 | 0.3875 | 4977.7441 | 0.3073 | 548.6091 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -13.3746 | -38.0934 | 40.3731 | 8028.9258 | 23.6061 | 654.4188 | [5 empty] | 163.6921 | 169.8116 | 139.9493 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 549.0319 |  |  |  |  | 164.0617 | 169.9812 | 139.534 | [7 empty] | 0.2863 | 0.1805 | 0.3384 | 4981.254 | 0.2721 | 549.1721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -13.4055 | -38.1299 | 40.4178 | 8028.6397 | 23.5875 | 654.8509 | [5 empty] | 164.4421 | 170.5896 | 140.5905 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 549.6739 |  |  |  |  | 164.8497 | 171.2233 | 139.6929 | [7 empty] | 0.0304 | 0.5503 | 0.5511 | 4964.2392 | 0.4944 | 550.1949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -13.4292 | -38.1902 | 40.4825 | 8030.8573 | 23.5714 | 655.263 | [5 empty] | 165.1953 | 171.371 | 141.2345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.316 |  |  |  |  | 165.5249 | 171.9297 | 140.4456 | [7 empty] | -0.0021 | 0.4867 | 0.4867 | 4969.129 | 0.4473 | 550.7735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -13.466 | -38.2243 | 40.5269 | 8030.9904 | 23.5487 | 655.6581 | [5 empty] | 165.9517 | 172.1556 | 141.8811 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 550.9581 |  |  |  |  | 166.2194 | 172.6564 | 141.1928 | [7 empty] | -0.0312 | 0.4316 | 0.4327 | 4973.3869 | 0.4087 | 551.3665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -13.4979 | -38.2822 | 40.5921 | 8033.6054 | 23.5296 | 656.0424 | [5 empty] | 166.7112 | 172.9436 | 142.5305 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 551.6001 |  |  |  |  | 166.6471 | 173.2625 | 141.6003 | [7 empty] | -0.1655 | 0.4837 | 0.5113 | 4973.4708 | 0.5226 | 551.8592 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -13.5232 | -38.3561 | 40.6702 | 8037.6236 | 23.5139 | 656.4299 | [5 empty] | 167.474 | 173.7348 | 143.1827 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.2422 |  |  |  |  | 167.3095 | 173.9769 | 142.3225 | [7 empty] | -0.2109 | 0.4368 | 0.4851 | 4977.599 | 0.5119 | 552.438 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -13.5574 | -38.2769 | 40.6069 | 8025.027 | 23.4742 | 656.8693 | [5 empty] | 168.24 | 174.5295 | 143.8375 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 552.8843 |  |  |  |  | 168.5065 | 175.3875 | 143.572 | [7 empty] | -0.3773 | 0.4229 | 0.5667 | 4982.6651 | 0.6342 | 553.5746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -13.5874 | -38.3319 | 40.6688 | 8027.0548 | 23.4563 | 657.2693 | [5 empty] | 169.0092 | 175.3274 | 144.4952 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 553.5263 |  |  |  |  | 169.1755 | 176.0862 | 144.2782 | [7 empty] | -0.4009 | 0.3749 | 0.5489 | 4986.2913 | 0.6169 | 554.1344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -13.6004 | -38.2702 | 40.615 | 8016.7993 | 23.4104 | 657.6093 | [5 empty] | 169.7816 | 176.1287 | 145.1556 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.1684 |  |  |  |  | 169.9266 | 176.846 | 145.1376 | [7 empty] | -0.4185 | 0.2871 | 0.5075 | 4992.2703 | 0.5717 | 554.7408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -13.6415 | -38.3161 | 40.672 | 8017.8959 | 23.3938 | 658.0396 | [5 empty] | 170.5573 | 176.9335 | 145.8188 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 554.8104 |  |  |  |  | 170.584 | 177.5328 | 145.8396 | [7 empty] | -0.443 | 0.2377 | 0.5027 | 4995.9865 | 0.5604 | 555.2869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -13.6615 | -38.3797 | 40.7387 | 8020.3172 | 23.3788 | 658.4494 | [5 empty] | 171.3363 | 177.7416 | 146.4848 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 555.4525 |  |  |  |  | 173.0673 | 179.0035 | 147.2233 | [7 empty] | 0.526 | 0.0468 | 0.5281 | 4984.1188 | 0.5298 | 556.4498 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -13.8069 | -38.3558 | 40.7652 | 8016.613 | 23.3591 | 658.9872 | [5 empty] | 172.1186 | 178.5531 | 147.1536 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.0945 |  |  |  |  | 173.1192 | 179.0689 | 147.2561 | [7 empty] | 0.5187 | 0.0557 | 0.5217 | 4983.7427 | 0.5006 | 556.5013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -13.8387 | -38.4139 | 40.8306 | 8019.0141 | 23.3421 | 659.386 | [5 empty] | 172.9041 | 179.368 | 147.8252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 556.7366 |  |  |  |  | 173.8884 | 180.1995 | 148.0455 | [7 empty] | 0.2411 | 0.145 | 0.2813 | 4985.0265 | 0.2486 | 557.389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -13.9856 | -38.3675 | 40.837 | 8012.83 | 23.3198 | 659.9376 | [5 empty] | 173.693 | 180.1864 | 148.4996 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 557.3787 |  |  |  |  | 174.5244 | 180.9675 | 148.0993 | [7 empty] | 0.2328 | 0.3645 | 0.4325 | 4971.6249 | 0.3379 | 557.989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -13.8996 | -38.5034 | 40.9355 | 8020.3087 | 23.3076 | 660.2308 | [5 empty] | 174.4852 | 181.0082 | 149.1769 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.0207 |  |  |  |  | 174.6055 | 181.4138 | 148.0861 | [7 empty] | -0.0323 | 0.542 | 0.543 | 4967.1262 | 0.5031 | 558.3366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -13.9428 | -38.5421 | 40.9865 | 8020.9167 | 23.2882 | 660.6417 | [5 empty] | 175.2807 | 181.8334 | 149.8571 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 558.6628 |  |  |  |  | 175.3257 | 182.1449 | 148.9719 | [7 empty] | -0.0612 | 0.4377 | 0.442 | 4974.3245 | 0.4226 | 558.9044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -13.8565 | -38.6911 | 41.0975 | 8030.0352 | 23.2766 | 660.9118 | [5 empty] | 176.0796 | 182.6622 | 150.5401 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 559.3048 |  |  |  |  | 176.0749 | 182.9491 | 149.7817 | [7 empty] | -0.1074 | 0.3873 | 0.4019 | 4978.6072 | 0.4026 | 559.5264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -13.8893 | -38.7143 | 41.1304 | 8028.4729 | 23.2554 | 661.3341 | [5 empty] | 176.8819 | 183.4944 | 151.226 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 559.9468 |  |  |  |  | 177.359 | 184.1449 | 151.0447 | [7 empty] | -0.0286 | 0.2719 | 0.2734 | 4983.8704 | 0.2693 | 560.4468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -13.9199 | -38.7463 | 41.1709 | 8027.9518 | 23.2346 | 661.7409 | [5 empty] | 177.6875 | 184.3302 | 151.9147 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 560.5889 |  |  |  |  | 177.4839 | 184.6216 | 151.0615 | [7 empty] | -0.2781 | 0.4442 | 0.5241 | 4979.3214 | 0.5631 | 560.8121 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -13.9583 | -38.7843 | 41.2197 | 8028.1278 | 23.2166 | 662.1656 | [5 empty] | 178.4965 | 185.1695 | 152.6064 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 561.2309 |  |  |  |  | 178.0597 | 185.1062 | 151.5347 | [7 empty] | -0.1895 | 0.4046 | 0.4467 | 4979.6338 | 0.4672 | 561.1826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -13.9866 | -38.8523 | 41.2932 | 8031.3463 | 23.2023 | 662.5672 | [5 empty] | 179.309 | 186.0123 | 153.301 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 561.873 |  |  |  |  | 180.2868 | 186.5444 | 153.226 | [7 empty] | 0.5004 | 0.1261 | 0.516 | 4980.1403 | 0.4676 | 562.277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -14.011 | -38.9171 | 41.3624 | 8034.0141 | 23.1879 | 662.9736 | [5 empty] | 180.1248 | 186.8586 | 153.9985 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 562.515 |  |  |  |  | 181.1722 | 187.8382 | 154.1662 | [7 empty] | 0.1894 | 0.212 | 0.2843 | 4982.4235 | 0.2419 | 563.2548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -14.0423 | -38.8339 | 41.2948 | 8021.2732 | 23.1467 | 663.3955 | [5 empty] | 180.9441 | 187.7085 | 154.699 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 563.1571 |  |  |  |  | 181.7165 | 188.5177 | 154.1753 | [7 empty] | 0.1715 | 0.4171 | 0.451 | 4970.3645 | 0.3623 | 563.7658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -14.073 | -38.9011 | 41.3684 | 8024.9766 | 23.1285 | 663.7565 | [5 empty] | 181.7669 | 188.562 | 155.4024 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 563.7991 |  |  |  |  | 182.4345 | 189.2558 | 155.017 | [7 empty] | 0.1421 | 0.334 | 0.3629 | 4976.1776 | 0.2921 | 564.319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -14.1241 | -38.8824 | 41.3682 | 8014.9863 | 23.1367 | 664.5653 | [5 empty] | 182.5931 | 189.4191 | 156.1088 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 564.4411 |  |  |  |  | 182.538 | 189.7447 | 154.9931 | [7 empty] | -0.1261 | 0.5251 | 0.54 | 4971.0048 | 0.5309 | 564.6843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -14.13 | -38.8851 | 41.3728 | 8015.2233 | 23.074 | 664.5872 | [5 empty] | 183.4227 | 190.2798 | 156.8181 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.0832 |  |  |  |  | 183.3646 | 190.5784 | 156.0041 | [7 empty] | -0.1533 | 0.4083 | 0.4362 | 4978.7865 | 0.4469 | 565.3053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -14.1675 | -38.9268 | 41.4248 | 8015.7196 | 23.0572 | 665.0121 | [5 empty] | 184.2559 | 191.1441 | 157.5304 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 565.7252 |  |  |  |  | 184.7428 | 192.092 | 157.2999 | [7 empty] | -0.2322 | 0.3991 | 0.4617 | 4981.2963 | 0.5032 | 566.4262 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -14.2266 | -39.0517 | 41.5624 | 8020.7367 | 23.0944 | 665.8363 | [5 empty] | 185.0926 | 192.0121 | 158.2457 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 566.3672 |  |  |  |  | 185.417 | 192.8548 | 157.7284 | [7 empty] | -0.2567 | 0.4743 | 0.5393 | 4977.3625 | 0.5769 | 566.988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -14.2626 | -39.1236 | 41.6422 | 8024.5331 | 23.0816 | 666.2411 | [5 empty] | 185.9328 | 192.8837 | 158.9641 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.0093 |  |  |  |  | 186.1457 | 193.5803 | 158.6882 | [7 empty] | -0.2833 | 0.3452 | 0.4466 | 4985.8232 | 0.494 | 567.5205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -14.2731 | -39.1222 | 41.6446 | 8024.3576 | 23.0198 | 666.2757 | [5 empty] | 186.7765 | 193.7589 | 159.6854 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 567.6513 |  |  |  |  | 186.1288 | 193.5661 | 158.6648 | [7 empty] | -0.2845 | 0.3496 | 0.4507 | 4985.5833 | 0.4922 | 567.5101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -14.2998 | -39.1739 | 41.7023 | 8025.1527 | 23.0076 | 666.7261 | [5 empty] | 187.6238 | 194.6379 | 160.4098 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 568.2933 |  |  |  |  | 188.3925 | 195.0024 | 160.3378 | [7 empty] | 0.4247 | 0.0799 | 0.4321 | 4985.0812 | 0.399 | 568.5588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -14.3604 | -39.2443 | 41.7891 | 8024.454 | 23.0349 | 667.5558 | [5 empty] | 188.4746 | 195.5205 | 161.1372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 568.9353 |  |  |  |  | 189.1136 | 196.2514 | 160.4037 | [7 empty] | 0.1376 | 0.4637 | 0.4837 | 4968.8631 | 0.3949 | 569.4649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -14.4029 | -39.2932 | 41.8497 | 8025.7065 | 23.0209 | 667.9916 | [5 empty] | 189.329 | 196.4069 | 161.8677 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 569.5774 |  |  |  |  | 189.9141 | 197.0901 | 161.3039 | [7 empty] | 0.0997 | 0.3922 | 0.4047 | 4974.0856 | 0.337 | 570.0704 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -14.4046 | -39.2923 | 41.8495 | 8025.2699 | 22.9596 | 668.0253 | [5 empty] | 190.187 | 197.297 | 162.6013 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 570.2194 |  |  |  |  | 190.5428 | 197.8106 | 161.3414 | [7 empty] | 0.1226 | 0.5883 | 0.6009 | 4961.8975 | 0.4971 | 570.5886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -14.5393 | -39.3416 | 41.9423 | 8031.0552 | 22.9372 | 668.3688 | [5 empty] | 191.0487 | 198.1908 | 163.3379 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 570.8614 |  |  |  |  | 191.3943 | 198.6725 | 162.4847 | [7 empty] | 0.0775 | 0.4374 | 0.4442 | 4972.0015 | 0.374 | 571.2062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -14.5757 | -39.3747 | 41.9859 | 8030.4977 | 22.92 | 668.7998 | [5 empty] | 191.9139 | 199.0884 | 164.0777 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 571.5034 |  |  |  |  | 192.4866 | 199.8027 | 163.7275 | [7 empty] | 0.0345 | 0.3303 | 0.3321 | 4979.4475 | 0.2961 | 572.0124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -14.7338 | -39.5017 | 42.1601 | 8039.6462 | 22.9544 | 669.5884 | [5 empty] | 192.7828 | 199.9898 | 164.8205 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 572.1454 |  |  |  |  | 193.0203 | 200.7408 | 164.2674 | [7 empty] | -0.2552 | 0.4497 | 0.5171 | 4979.16 | 0.5523 | 572.6783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -14.7561 | -39.4263 | 42.0972 | 8027.9716 | 22.9122 | 669.9727 | [5 empty] | 193.6553 | 200.8949 | 165.5665 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 572.7874 |  |  |  |  | 193.7758 | 201.5111 | 165.0381 | [7 empty] | -0.2629 | 0.4015 | 0.48 | 4982.2353 | 0.5179 | 573.223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -14.7892 | -39.4963 | 42.1744 | 8031.0221 | 22.9025 | 670.4076 | [5 empty] | 194.5315 | 201.8039 | 166.3156 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 573.4295 |  |  |  |  | 194.5336 | 202.2862 | 165.9731 | [7 empty] | -0.2955 | 0.3 | 0.4211 | 4989.0506 | 0.4654 | 573.7691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -14.8198 | -39.4063 | 42.1008 | 8017.7471 | 22.8612 | 670.8302 | [5 empty] | 195.4114 | 202.7167 | 167.0679 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 574.0715 |  |  |  |  | 195.3246 | 203.1195 | 166.8857 | [7 empty] | -0.3378 | 0.225 | 0.4059 | 4994.5059 | 0.4494 | 574.354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -14.8479 | -39.4785 | 42.1784 | 8021.1998 | 22.8493 | 671.2348 | [5 empty] | 196.295 | 203.6333 | 167.8233 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 574.7135 |  |  |  |  | 196.2148 | 204.4483 | 167.7484 | [7 empty] | -0.6405 | 0.3451 | 0.7276 | 4994.4505 | 0.7953 | 575.2821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -14.777 | -39.6444 | 42.3088 | 8032.2465 | 22.8428 | 671.507 | [5 empty] | 197.1823 | 204.5537 | 168.5819 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 575.3555 |  |  |  |  | 196.2797 | 204.5075 | 167.801 | [7 empty] | -0.6342 | 0.3429 | 0.721 | 4994.4346 | 0.7834 | 575.3233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -14.8002 | -39.7038 | 42.3726 | 8034.4161 | 22.8268 | 671.8933 | [5 empty] | 198.0733 | 205.4781 | 169.3437 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 575.9975 |  |  |  |  | 198.7964 | 205.9933 | 169.0234 | [7 empty] | 0.3004 | 0.2221 | 0.3736 | 4979.9164 | 0.2929 | 576.3542 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -14.7408 | -39.8442 | 42.4836 | 8042.9615 | 22.8182 | 672.1913 | [5 empty] | 198.9681 | 206.4063 | 170.1086 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 576.6395 |  |  |  |  | 199.1955 | 206.6951 | 170.007 | [7 empty] | 0.0045 | 0.1181 | 0.1182 | 4992.9227 | 0.1089 | 576.8387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -14.7693 | -39.9271 | 42.5712 | 8047.7115 | 22.807 | 672.5775 | [5 empty] | 199.8666 | 207.3384 | 170.8768 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 577.2815 |  |  |  |  | 199.9193 | 207.4699 | 170.5739 | [7 empty] | -0.0051 | 0.144 | 0.1441 | 4991.627 | 0.1319 | 577.3719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -14.7708 | -39.9325 | 42.5768 | 8047.9843 | 22.748 | 672.6048 | [5 empty] | 200.7689 | 208.2744 | 171.6482 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 577.9235 |  |  |  |  | 201.5254 | 208.6418 | 171.3539 | [7 empty] | 0.4272 | 0.1525 | 0.4536 | 4981.1798 | 0.3904 | 578.1747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -14.7999 | -39.8594 | 42.5184 | 8036.4875 | 22.7094 | 673.0173 | [5 empty] | 201.6749 | 209.2143 | 172.4229 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 578.5655 |  |  |  |  | 203.0332 | 210.1823 | 173.1888 | [7 empty] | 0.3652 | -0.036 | 0.367 | 4993.6965 | 0.3847 | 579.2238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -14.8327 | -39.9103 | 42.5775 | 8037.7122 | 22.6953 | 673.4359 | [5 empty] | 202.5848 | 210.1582 | 173.2008 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 579.2075 |  |  |  |  | 203.7712 | 210.988 | 174.0521 | [7 empty] | 0.3037 | -0.0969 | 0.3187 | 4998.689 | 0.3505 | 579.7696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -14.8558 | -39.8114 | 42.4928 | 8023.3953 | 22.6521 | 673.8516 | [5 empty] | 203.4985 | 211.1061 | 173.982 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 579.8495 |  |  |  |  | 204.6013 | 211.8572 | 174.9112 | [7 empty] | 0.2764 | -0.1423 | 0.3109 | 5001.9804 | 0.3483 | 580.3563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -14.8935 | -39.864 | 42.5553 | 8024.4027 | 22.6426 | 674.317 | [5 empty] | 204.4161 | 212.058 | 174.7664 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 580.4915 |  |  |  |  | 204.825 | 212.4347 | 175.377 | [7 empty] | -0.0034 | -0.1027 | 0.1027 | 5006.0844 | 0.0989 | 580.7448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -15.0431 | -39.9084 | 42.6494 | 8029.23 | 22.6273 | 674.7301 | [5 empty] | 205.3375 | 213.0138 | 175.5542 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 581.1334 |  |  |  |  | 205.3879 | 213.6302 | 176.8582 | [7 empty] | -0.5673 | -0.1995 | 0.6014 | 5024.6912 | 0.5184 | 581.546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -15.0744 | -39.9502 | 42.6996 | 8029.4929 | 22.6115 | 675.1469 | [5 empty] | 206.2627 | 213.9736 | 176.3452 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 581.7754 |  |  |  |  | 207.4389 | 214.8021 | 176.3944 | [7 empty] | 0.4042 | 0.1644 | 0.4364 | 4981.2382 | 0.3763 | 582.3274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -15.1989 | -39.9969 | 42.7874 | 8034.1859 | 22.5927 | 675.5152 | [5 empty] | 207.1919 | 214.9375 | 177.1396 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 582.4174 |  |  |  |  | 208.1409 | 215.581 | 176.8769 | [7 empty] | 0.3847 | 0.2208 | 0.4435 | 4978.4504 | 0.3593 | 582.8445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -15.2398 | -40.0467 | 42.8484 | 8035.6373 | 22.5782 | 675.9273 | [5 empty] | 208.1249 | 215.9054 | 177.9373 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.0594 |  |  |  |  | 208.6246 | 216.5294 | 177.0186 | [7 empty] | 0.113 | 0.473 | 0.4863 | 4970.1244 | 0.3981 | 583.4718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -15.1489 | -40.0525 | 42.8216 | 8029.6253 | 22.5422 | 676.2003 | [5 empty] | 209.0619 | 216.8774 | 178.7384 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 583.7014 |  |  |  |  | 209.4268 | 217.3893 | 177.9066 | [7 empty] | 0.0657 | 0.417 | 0.4222 | 4974.4557 | 0.3559 | 584.0384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -15.1963 | -40.1001 | 42.8829 | 8030.6497 | 22.5307 | 676.648 | [5 empty] | 210.0027 | 217.8535 | 179.5428 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 584.3434 |  |  |  |  | 210.177 | 218.1854 | 178.772 | [7 empty] | 0.0226 | 0.3507 | 0.3515 | 4979.2747 | 0.3065 | 584.5611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -15.1012 | -40.1084 | 42.8571 | 8025.4204 | 22.4905 | 676.8668 | [5 empty] | 210.9476 | 218.8336 | 180.3506 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 584.9853 |  |  |  |  | 211.1506 | 219.6221 | 179.743 | [7 empty] | -0.2888 | 0.4614 | 0.5443 | 4980.0052 | 0.5808 | 585.4998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -15.1404 | -40.1559 | 42.9153 | 8025.8822 | 22.4809 | 677.3354 | [5 empty] | 211.8964 | 219.8179 | 181.1618 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 585.6273 |  |  |  |  | 211.9639 | 220.4644 | 180.7212 | [7 empty] | -0.3258 | 0.3696 | 0.4927 | 4986.1262 | 0.5378 | 586.0476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -15.2072 | -40.2239 | 43.0025 | 8024.474 | 22.5114 | 678.2064 | [5 empty] | 212.8491 | 220.8063 | 181.9763 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 586.2693 |  |  |  |  | 212.7683 | 221.3082 | 181.7328 | [7 empty] | -0.3755 | 0.269 | 0.4619 | 4993.0235 | 0.5078 | 586.5943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -15.2353 | -40.2625 | 43.0486 | 8024.3233 | 22.4951 | 678.6194 | [5 empty] | 213.8059 | 221.7988 | 182.7943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 586.9113 |  |  |  |  | 213.5077 | 222.1625 | 182.2319 | [7 empty] | -0.4159 | 0.3424 | 0.5387 | 4989.7464 | 0.5894 | 587.1458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -15.2724 | -40.3034 | 43.1 | 8024.4327 | 22.4813 | 679.0544 | [5 empty] | 214.7667 | 222.7955 | 183.6158 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 587.5532 |  |  |  |  | 214.9737 | 223.7304 | 183.5974 | [7 empty] | -0.4613 | 0.3226 | 0.5629 | 4991.9218 | 0.6206 | 588.1529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -15.3075 | -40.3401 | 43.1468 | 8024.7409 | 22.4618 | 679.4336 | [5 empty] | 215.7315 | 223.7964 | 184.4406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 588.1952 |  |  |  |  | 215.7898 | 224.5592 | 184.6929 | [7 empty] | -0.5018 | 0.1899 | 0.5365 | 5000.4071 | 0.5765 | 588.6826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -15.3402 | -40.3782 | 43.194 | 8024.3147 | 22.4483 | 679.8768 | [5 empty] | 216.7004 | 224.8015 | 185.269 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 588.8371 |  |  |  |  | 216.0068 | 225.1448 | 185.116 | [7 empty] | -0.7765 | 0.2449 | 0.8142 | 5003.419 | 0.8539 | 589.0558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -15.3808 | -40.4089 | 43.2371 | 8023.7863 | 22.4309 | 680.2905 | [5 empty] | 217.6733 | 225.8108 | 186.1007 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 589.4791 |  |  |  |  | 217.4772 | 226.5256 | 186.5949 | [7 empty] | -0.7061 | 0.1224 | 0.7166 | 5008.8138 | 0.7335 | 589.9322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -15.4089 | -40.4481 | 43.2838 | 8023.5534 | 22.4159 | 680.7129 | [5 empty] | 218.6503 | 226.8243 | 186.936 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.1211 |  |  |  |  | 219.3828 | 227.8481 | 186.2025 | [7 empty] | 0.0054 | 0.5201 | 0.5202 | 4970.4726 | 0.4688 | 590.7668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -15.553 | -40.4929 | 43.3771 | 8028.7102 | 22.3973 | 681.0741 | [5 empty] | 219.6314 | 227.842 | 187.7748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 590.763 |  |  |  |  | 220.081 | 228.4293 | 186.7612 | [7 empty] | 0.1063 | 0.48 | 0.4916 | 4970.526 | 0.4021 | 591.1322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -15.579 | -40.5504 | 43.4401 | 8030.6822 | 22.3825 | 681.4579 | [5 empty] | 220.6166 | 228.8641 | 188.6171 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 591.405 |  |  |  |  | 220.7946 | 229.1856 | 187.5823 | [7 empty] | 0.0672 | 0.419 | 0.4243 | 4974.8615 | 0.3534 | 591.6064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -15.7392 | -40.6308 | 43.5728 | 8035.3382 | 22.4043 | 682.1964 | [5 empty] | 221.6059 | 229.8904 | 189.463 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.0469 |  |  |  |  | 222.4446 | 230.8907 | 189.6858 | [7 empty] | -0.0209 | 0.1996 | 0.2007 | 4989.2054 | 0.2094 | 592.6701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -15.7456 | -40.6464 | 43.5896 | 8037.1015 | 22.3479 | 682.1974 | [5 empty] | 222.5994 | 230.921 | 190.3123 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 592.6889 |  |  |  |  | 223.2583 | 231.7346 | 190.6457 | [7 empty] | -0.0557 | 0.1173 | 0.1298 | 4994.6217 | 0.1555 | 593.1938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -15.7717 | -40.6805 | 43.6308 | 8036.7622 | 22.3286 | 682.5783 | [5 empty] | 223.597 | 231.9559 | 191.1653 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 593.3308 |  |  |  |  | 223.9966 | 232.5262 | 191.5635 | [7 empty] | -0.1105 | 0.0376 | 0.1167 | 5000.3248 | 0.1359 | 593.6834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -15.7985 | -40.7367 | 43.6929 | 8038.6123 | 22.3139 | 682.9617 | [5 empty] | 224.5988 | 232.9952 | 192.0218 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 593.9728 |  |  |  |  | 224.6105 | 233.7652 | 193.0939 | [7 empty] | -0.6399 | -0.0597 | 0.6427 | 5017.5005 | 0.606 | 594.4467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -15.8324 | -40.7598 | 43.7267 | 8037.1962 | 22.2945 | 683.3629 | [5 empty] | 225.6048 | 234.0388 | 192.8819 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 594.6147 |  |  |  |  | 225.2916 | 234.5313 | 193.5952 | [7 empty] | -0.6672 | -0.0138 | 0.6673 | 5015.4918 | 0.6422 | 594.9167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -15.8504 | -40.81 | 43.78 | 8038.4696 | 22.2762 | 683.7184 | [5 empty] | 226.615 | 235.0868 | 193.7456 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 595.2567 |  |  |  |  | 227.7596 | 236.1733 | 193.2883 | [7 empty] | 0.2547 | 0.4044 | 0.4779 | 4971.8809 | 0.3651 | 595.9193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -15.8816 | -40.7513 | 43.7366 | 8028.9707 | 22.2405 | 684.1115 | [5 empty] | 227.6295 | 236.1392 | 194.6129 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 595.8986 |  |  |  |  | 228.4849 | 237.0067 | 193.7275 | [7 empty] | 0.2247 | 0.4873 | 0.5366 | 4967.9807 | 0.4112 | 596.4258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -15.9127 | -40.8157 | 43.8079 | 8031.614 | 22.2288 | 684.5069 | [5 empty] | 228.6482 | 237.196 | 195.4838 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 596.5405 |  |  |  |  | 229.3292 | 237.878 | 194.8247 | [7 empty] | 0.1782 | 0.3701 | 0.4107 | 4975.5314 | 0.3142 | 596.9534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -15.9414 | -40.7448 | 43.7523 | 8020.8227 | 22.191 | 684.903 | [5 empty] | 229.6712 | 238.2572 | 196.3584 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 597.1825 |  |  |  |  | 229.8828 | 238.609 | 195.7437 | [7 empty] | 0.0175 | 0.2883 | 0.2888 | 4983.5916 | 0.2514 | 597.3947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -15.9701 | -40.8118 | 43.8252 | 8024.2888 | 22.1753 | 685.2447 | [5 empty] | 230.6984 | 239.3229 | 197.2367 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 597.8244 |  |  |  |  | 231.2561 | 240.2252 | 197.6109 | [7 empty] | -0.1969 | 0.1435 | 0.2436 | 4996.3234 | 0.2791 | 598.3659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -15.9063 | -40.9448 | 43.9259 | 8032.0941 | 22.1639 | 685.4967 | [5 empty] | 231.73 | 240.393 | 198.1186 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 598.4663 |  |  |  |  | 232.0225 | 241.0311 | 198.488 | [7 empty] | -0.2322 | 0.0798 | 0.2456 | 5000.6283 | 0.2671 | 598.8478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -15.927 | -40.9996 | 43.9845 | 8033.4062 | 22.1505 | 685.8921 | [5 empty] | 232.7659 | 241.4676 | 199.0042 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.1083 |  |  |  |  | 232.3909 | 241.739 | 199.4026 | [7 empty] | -0.52 | 0.0113 | 0.5201 | 5010.6953 | 0.5073 | 599.27 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -15.8617 | -41.161 | 44.1115 | 8043.9484 | 22.145 | 686.145 | [5 empty] | 233.8061 | 242.5467 | 199.8935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 599.7502 |  |  |  |  | 234.2987 | 243.0896 | 198.6642 | [7 empty] | 0.1924 | 0.5081 | 0.5433 | 4967.8669 | 0.4185 | 600.0721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -15.8981 | -41.1855 | 44.1474 | 8042.4272 | 22.1287 | 686.5714 | [5 empty] | 234.8506 | 243.6303 | 200.7866 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 600.3921 |  |  |  |  | 235.1765 | 244.0384 | 199.6305 | [7 empty] | 0.1396 | 0.4552 | 0.4761 | 4971.9514 | 0.3742 | 600.6332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -15.9334 | -41.2155 | 44.1881 | 8041.4243 | 22.1133 | 686.9965 | [5 empty] | 235.8996 | 244.7184 | 201.6834 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.034 |  |  |  |  | 236.7296 | 245.7126 | 201.267 | [7 empty] | 0.059 | 0.3825 | 0.3871 | 4977.7328 | 0.3327 | 601.6182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -15.9731 | -41.2486 | 44.2333 | 8041.2267 | 22.0963 | 687.3931 | [5 empty] | 236.9529 | 245.8111 | 202.5839 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 601.6759 |  |  |  |  | 237.5674 | 246.6201 | 202.174 | [7 empty] | 0.0099 | 0.3378 | 0.338 | 4981.2637 | 0.3034 | 602.1495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -15.9984 | -41.3074 | 44.2973 | 8043.5213 | 22.0809 | 687.7509 | [5 empty] | 238.0106 | 246.9084 | 203.4882 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 602.3179 |  |  |  |  | 238.4561 | 247.7758 | 203.0885 | [7 empty] | -0.1589 | 0.3706 | 0.4032 | 4983.135 | 0.4163 | 602.8234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -16.0379 | -41.3516 | 44.3528 | 8043.979 | 22.0691 | 688.1819 | [5 empty] | 239.0728 | 248.0102 | 204.3963 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 602.9598 |  |  |  |  | 239.0505 | 248.2381 | 203.8003 | [7 empty] | -0.0863 | 0.257 | 0.2711 | 4987.7898 | 0.2701 | 603.0922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -16.0571 | -41.265 | 44.279 | 8032.008 | 22.0243 | 688.5233 | [5 empty] | 240.1394 | 249.1167 | 205.3082 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 603.6017 |  |  |  |  | 240.6461 | 249.9303 | 205.4797 | [7 empty] | -0.1494 | 0.1751 | 0.2302 | 4993.6371 | 0.2585 | 604.072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -16.058 | -41.2745 | 44.2882 | 8033.0239 | 21.9692 | 688.5193 | [5 empty] | 241.2104 | 250.2278 | 206.2239 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 604.2436 |  |  |  |  | 241.0574 | 250.6828 | 206.4451 | [7 empty] | -0.433 | 0.1037 | 0.4453 | 5003.6193 | 0.4616 | 604.5057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -16.0891 | -41.2998 | 44.323 | 8031.4661 | 21.953 | 688.9399 | [5 empty] | 242.286 | 251.3436 | 207.1435 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 604.8855 |  |  |  |  | 242.2085 | 252.2151 | 208.2281 | [7 empty] | -0.7453 | -0.0178 | 0.7455 | 5016.9319 | 0.7139 | 605.385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -16.1529 | -41.2325 | 44.2836 | 8017.8294 | 21.9482 | 689.7086 | [5 empty] | 243.366 | 252.464 | 208.0669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 605.5274 |  |  |  |  | 244.6593 | 253.8176 | 207.4508 | [7 empty] | 0.2091 | 0.5095 | 0.5507 | 4967.9983 | 0.4329 | 606.2993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -16.1786 | -41.292 | 44.3484 | 8020.066 | 21.9343 | 690.0763 | [5 empty] | 244.4505 | 253.5891 | 208.9941 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 606.1693 |  |  |  |  | 244.6731 | 253.8312 | 207.462 | [7 empty] | 0.2095 | 0.5094 | 0.5508 | 4967.9919 | 0.4169 | 606.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -16.1891 | -41.2969 | 44.3567 | 8020.5651 | 21.8815 | 690.104 | [5 empty] | 245.5396 | 254.7189 | 209.9252 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 606.8112 |  |  |  |  | 246.3084 | 255.5788 | 209.2766 | [7 empty] | 0.1244 | 0.4026 | 0.4214 | 4975.6204 | 0.3369 | 607.298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -16.2133 | -41.3365 | 44.4025 | 8020.7196 | 21.8646 | 690.4795 | [5 empty] | 246.6333 | 255.8534 | 210.8602 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 607.4531 |  |  |  |  | 247.1352 | 256.4392 | 210.1862 | [7 empty] | 0.0972 | 0.3435 | 0.357 | 4979.4075 | 0.2854 | 607.7835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -16.2898 | -41.4314 | 44.5187 | 8023.022 | 21.893 | 691.2687 | [5 empty] | 247.7315 | 256.9927 | 211.7992 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 608.095 |  |  |  |  | 248.0782 | 257.8552 | 211.0515 | [7 empty] | -0.1831 | 0.4711 | 0.5055 | 4978.5224 | 0.5107 | 608.5791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -16.3504 | -41.5039 | 44.6085 | 8022.8591 | 21.9153 | 692.0373 | [5 empty] | 248.8343 | 258.1367 | 212.742 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 608.7369 |  |  |  |  | 248.9356 | 258.7686 | 211.9769 | [7 empty] | -0.2215 | 0.4222 | 0.4768 | 4981.9807 | 0.4937 | 609.0903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -16.344 | -41.5137 | 44.6151 | 8023.9878 | 21.8587 | 692.0033 | [5 empty] | 249.9417 | 259.2855 | 213.6888 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 609.3788 |  |  |  |  | 249.7283 | 259.6233 | 212.8356 | [7 empty] | -0.2636 | 0.3797 | 0.4623 | 4985.169 | 0.4883 | 609.567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -16.378 | -41.5457 | 44.6574 | 8023.4817 | 21.8423 | 692.3985 | [5 empty] | 251.0538 | 260.4392 | 214.6396 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 610.0206 |  |  |  |  | 251.4107 | 261.4037 | 214.7195 | [7 empty] | -0.3392 | 0.2612 | 0.4282 | 4993.1379 | 0.4704 | 610.5553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -16.4175 | -41.5775 | 44.7015 | 8023.024 | 21.8268 | 692.8039 | [5 empty] | 252.1705 | 261.5976 | 215.5943 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 610.6625 |  |  |  |  | 252.2787 | 262.3577 | 215.7205 | [7 empty] | -0.4033 | 0.2038 | 0.4519 | 4997.5665 | 0.4878 | 611.0822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -16.4485 | -41.6214 | 44.7537 | 8023.9089 | 21.8103 | 693.1693 | [5 empty] | 253.2918 | 262.7609 | 216.553 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 611.3044 |  |  |  |  | 253.1084 | 263.2269 | 216.6225 | [7 empty] | -0.4315 | 0.1508 | 0.4571 | 5000.9927 | 0.4816 | 611.5608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -16.475 | -41.6623 | 44.8015 | 8024.5438 | 21.792 | 693.5187 | [5 empty] | 254.4179 | 263.929 | 217.5157 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 611.9463 |  |  |  |  | 255.3004 | 265.1848 | 216.7001 | [7 empty] | -0.0161 | 0.5607 | 0.5609 | 4970.5426 | 0.5068 | 612.6333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -16.5086 | -41.6917 | 44.8411 | 8023.8338 | 21.7748 | 693.9074 | [5 empty] | 255.5486 | 265.102 | 218.4825 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 612.5882 |  |  |  |  | 256.1308 | 266.0793 | 217.615 | [7 empty] | -0.0613 | 0.5118 | 0.5155 | 4974.1058 | 0.4793 | 613.1209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -16.5729 | -41.7736 | 44.941 | 8025.1682 | 21.7954 | 694.6328 | [5 empty] | 256.6841 | 266.28 | 219.4532 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 613.23 |  |  |  |  | 256.9139 | 266.9289 | 218.5178 | [7 empty] | -0.1124 | 0.4565 | 0.4701 | 4978.1258 | 0.4537 | 613.5825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -16.6024 | -41.8173 | 44.9925 | 8025.7395 | 21.7806 | 695.0166 | [5 empty] | 257.8243 | 267.4628 | 220.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 613.8719 |  |  |  |  | 257.6422 | 267.7104 | 219.3269 | [7 empty] | -0.1507 | 0.4111 | 0.4378 | 4981.3461 | 0.4351 | 614.0059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -16.6331 | -41.8309 | 45.0165 | 8023.5905 | 21.7593 | 695.3901 | [5 empty] | 258.9693 | 268.6506 | 221.407 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 614.5138 |  |  |  |  | 259.3019 | 269.5051 | 221.2364 | [7 empty] | -0.2538 | 0.2941 | 0.3884 | 4989.7098 | 0.4211 | 614.9739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -16.6678 | -41.8871 | 45.0815 | 8026.0612 | 21.7436 | 695.7302 | [5 empty] | 260.1191 | 269.8434 | 222.39 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 615.1556 |  |  |  |  | 259.5445 | 270.1948 | 221.3666 | [7 empty] | -0.5096 | 0.4575 | 0.6848 | 4986.4025 | 0.7341 | 615.3442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -16.6988 | -41.9301 | 45.1329 | 8026.8838 | 21.7271 | 696.091 | [5 empty] | 261.2737 | 271.0411 | 223.3771 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 615.7975 |  |  |  |  | 261.1808 | 271.9396 | 223.2537 | [7 empty] | -0.595 | 0.3334 | 0.682 | 4994.7366 | 0.7306 | 616.2773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -16.7294 | -41.9757 | 45.1866 | 8027.8262 | 21.712 | 696.461 | [5 empty] | 262.433 | 272.2438 | 224.3683 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 616.4394 |  |  |  |  | 261.9981 | 272.8297 | 224.1918 | [7 empty] | -0.648 | 0.279 | 0.7055 | 4998.7019 | 0.7445 | 616.7511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -16.7657 | -42.0263 | 45.2471 | 8029.4654 | 21.6978 | 696.8292 | [5 empty] | 263.5973 | 273.4516 | 225.3637 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 617.0812 |  |  |  |  | 263.4083 | 274.1844 | 225.5225 | [7 empty] | -0.596 | 0.2084 | 0.6314 | 5001.3487 | 0.6612 | 617.4693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -16.7916 | -42.0928 | 45.3184 | 8032.4645 | 21.6852 | 697.18 | [5 empty] | 264.7664 | 274.6644 | 226.3632 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 617.7231 |  |  |  |  | 264.2168 | 275.1133 | 226.1637 | [7 empty] | -0.6429 | 0.2508 | 0.6901 | 5000.0821 | 0.7238 | 617.96 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -16.8234 | -42.143 | 45.3769 | 8033.9335 | 21.6709 | 697.5454 | [5 empty] | 265.9404 | 275.8823 | 227.3669 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 618.3649 |  |  |  |  | 265.2137 | 276.2894 | 227.927 | [7 empty] | -0.8347 | 0.0414 | 0.8357 | 5015.0424 | 0.8089 | 618.5789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -16.8213 | -42.1412 | 45.3744 | 8033.5884 | 21.618 | 697.5537 | [5 empty] | 267.1192 | 277.1052 | 228.3748 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.0068 |  |  |  |  | 267.3194 | 277.8 | 227.1469 | [7 empty] | -0.1236 | 0.5446 | 0.5584 | 4974.1238 | 0.5323 | 619.3703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -16.8527 | -42.2044 | 45.4448 | 8036.8048 | 21.6029 | 697.875 | [5 empty] | 268.303 | 278.3333 | 229.3869 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 619.6486 |  |  |  |  | 268.216 | 278.7387 | 228.0902 | [7 empty] | -0.1494 | 0.4971 | 0.519 | 4977.1523 | 0.5047 | 619.8599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -16.8908 | -42.2384 | 45.4905 | 8036.6813 | 21.5874 | 698.2608 | [5 empty] | 269.4918 | 279.5665 | 230.4032 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 620.2905 |  |  |  |  | 269.9136 | 280.5327 | 229.9948 | [7 empty] | -0.222 | 0.3801 | 0.4402 | 4984.7553 | 0.4616 | 620.7915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -16.9167 | -42.2782 | 45.537 | 8036.8982 | 21.5716 | 698.6287 | [5 empty] | 270.6855 | 280.8048 | 231.4238 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 620.9323 |  |  |  |  | 271.2598 | 281.6036 | 233.6124 | [7 empty] | -0.3202 | -0.4036 | 0.5151 | 5027.6748 | 0.375 | 621.3449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -16.9514 | -42.3152 | 45.5843 | 8037.1116 | 21.5557 | 699.0002 | [5 empty] | 271.8842 | 282.0483 | 232.4486 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 621.5741 |  |  |  |  | 273.2197 | 283.0672 | 231.9493 | [7 empty] | 0.4093 | 0.3359 | 0.5295 | 4974.2647 | 0.3996 | 622.0981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -16.9785 | -42.3551 | 45.6314 | 8037.8409 | 21.5371 | 699.33 | [5 empty] | 273.0879 | 283.297 | 233.4777 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 622.216 |  |  |  |  | 274.0282 | 283.9402 | 232.8695 | [7 empty] | 0.3614 | 0.2832 | 0.4591 | 4977.9882 | 0.3455 | 622.5456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -17.0146 | -42.38 | 45.668 | 8036.3433 | 21.5228 | 699.7512 | [5 empty] | 274.2966 | 284.5509 | 234.5111 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 622.8578 |  |  |  |  | 274.8402 | 284.8154 | 233.7816 | [7 empty] | 0.3159 | 0.2332 | 0.3927 | 4981.5142 | 0.2957 | 622.9929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -17.0548 | -42.42 | 45.7201 | 8037.3105 | 21.5059 | 700.0983 | [5 empty] | 275.5104 | 285.81 | 235.5488 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 623.4996 |  |  |  |  | 275.7305 | 286.3033 | 233.8676 | [7 empty] | 0.0638 | 0.5939 | 0.5973 | 4968.1211 | 0.498 | 623.7504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -17.0776 | -42.475 | 45.7796 | 8039.2452 | 21.4909 | 700.4337 | [5 empty] | 276.7292 | 287.0744 | 236.5909 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 624.1415 |  |  |  |  | 276.7122 | 287.3397 | 234.9822 | [7 empty] | 0.021 | 0.5231 | 0.5235 | 4972.6567 | 0.4482 | 624.2758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -17.111 | -42.503 | 45.8181 | 8038.3319 | 21.475 | 700.8226 | [5 empty] | 277.9531 | 288.3441 | 237.6372 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 624.7833 |  |  |  |  | 278.3927 | 289.1134 | 236.8605 | [7 empty] | -0.0481 | 0.4106 | 0.4134 | 4979.8743 | 0.3815 | 625.1709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -17.1433 | -42.5462 | 45.8701 | 8039.3937 | 21.4584 | 701.1631 | [5 empty] | 279.1821 | 289.619 | 238.688 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 625.4251 |  |  |  |  | 279.2886 | 290.0814 | 237.8367 | [7 empty] | -0.0949 | 0.3647 | 0.3768 | 4983.189 | 0.363 | 625.6572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -17.1786 | -42.581 | 45.9157 | 8039.8263 | 21.44 | 701.4991 | [5 empty] | 280.4163 | 290.8993 | 239.7431 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 626.0669 |  |  |  |  | 280.2863 | 291.6105 | 238.82 | [7 empty] | -0.3958 | 0.4814 | 0.6232 | 4983.3069 | 0.6591 | 626.4223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -17.2097 | -42.6158 | 45.9596 | 8039.9127 | 21.4228 | 701.8509 | [5 empty] | 281.6555 | 292.1849 | 240.8027 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 626.7088 |  |  |  |  | 281.5108 | 293.209 | 240.7918 | [7 empty] | -0.6905 | 0.3318 | 0.7661 | 4996.8901 | 0.8094 | 627.2181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -17.2355 | -42.6657 | 46.0155 | 8041.1005 | 21.4095 | 702.2152 | [5 empty] | 282.9 | 293.4759 | 241.8666 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 627.3506 |  |  |  |  | 281.5252 | 293.2147 | 240.8405 | [7 empty] | -0.6893 | 0.3192 | 0.7596 | 4997.5156 | 0.7979 | 627.2209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -17.298 | -42.7614 | 46.1277 | 8044.0775 | 21.429 | 702.8901 | [5 empty] | 284.1497 | 294.7723 | 242.935 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 627.9924 |  |  |  |  | 284.2448 | 294.9867 | 240.9274 | [7 empty] | 0.1738 | 0.5965 | 0.6213 | 4966.1787 | 0.481 | 628.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -17.305 | -42.7611 | 46.13 | 8043.5835 | 21.3828 | 702.9482 | [5 empty] | 285.4045 | 296.0741 | 244.0079 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 628.6342 |  |  |  |  | 286.0285 | 296.8833 | 242.9179 | [7 empty] | 0.0933 | 0.4837 | 0.4926 | 4973.5668 | 0.4001 | 629.0318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -17.3318 | -42.7985 | 46.1747 | 8043.8886 | 21.3655 | 703.2884 | [5 empty] | 286.6646 | 297.3813 | 245.0852 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 629.276 |  |  |  |  | 286.7148 | 297.6344 | 243.3164 | [7 empty] | 0.0923 | 0.5453 | 0.5531 | 4970.5015 | 0.448 | 629.4 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -17.2805 | -42.8387 | 46.1928 | 8041.533 | 21.3499 | 703.6559 | [5 empty] | 287.93 | 298.6939 | 246.167 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 629.9178 |  |  |  |  | 288.3376 | 299.4384 | 244.8901 | [7 empty] | 0.0019 | 0.5305 | 0.5305 | 4973.1097 | 0.4624 | 630.2806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -17.2207 | -42.9198 | 46.2457 | 8038.4112 | 21.3688 | 704.3823 | [5 empty] | 289.2006 | 300.0121 | 247.2534 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 630.5596 |  |  |  |  | 289.2602 | 300.4044 | 245.9497 | [7 empty] | -0.0339 | 0.4602 | 0.4614 | 4977.3969 | 0.4133 | 630.7501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -17.2548 | -42.9045 | 46.2442 | 8037.8406 | 21.318 | 704.4044 | [5 empty] | 290.4765 | 301.3357 | 248.3442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 631.2014 |  |  |  |  | 290.3033 | 301.9176 | 247.0007 | [7 empty] | -0.2964 | 0.5475 | 0.6226 | 4978.2442 | 0.635 | 631.4827 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -17.3118 | -42.97 | 46.3262 | 8036.8101 | 21.3374 | 705.1577 | [5 empty] | 291.7578 | 302.6649 | 249.4396 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 631.8432 |  |  |  |  | 291.9936 | 303.7343 | 248.9788 | [7 empty] | -0.3912 | 0.4239 | 0.5768 | 4986.3766 | 0.6157 | 632.3577 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -17.3533 | -43.0112 | 46.3799 | 8037.847 | 21.3221 | 705.5068 | [5 empty] | 293.0444 | 303.9995 | 250.5396 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 632.485 |  |  |  |  | 293.4121 | 304.8304 | 252.834 | [7 empty] | -0.4758 | -0.385 | 0.612 | 5028.9576 | 0.4543 | 632.8832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -17.3706 | -43.039 | 46.4122 | 8036.8185 | 21.3039 | 705.8564 | [5 empty] | 294.3363 | 305.3398 | 251.6442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 633.1268 |  |  |  |  | 295.0096 | 306.0692 | 249.9971 | [7 empty] | 0.2326 | 0.5931 | 0.6371 | 4965.688 | 0.4798 | 633.475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -17.4056 | -43.074 | 46.4578 | 8037.0554 | 21.2876 | 706.2061 | [5 empty] | 295.6337 | 306.6856 | 252.7533 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 633.7686 |  |  |  |  | 295.9253 | 307.0308 | 251.0842 | [7 empty] | 0.1914 | 0.5156 | 0.55 | 4970.3988 | 0.4153 | 633.9328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -17.5447 | -43.0334 | 46.4725 | 8032.2028 | 21.267 | 706.6783 | [5 empty] | 296.9364 | 308.0371 | 253.8671 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 634.4104 |  |  |  |  | 297.6347 | 308.8415 | 253.045 | [7 empty] | 0.114 | 0.3945 | 0.4106 | 4978.0209 | 0.3232 | 634.7911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -17.5713 | -43.0884 | 46.5334 | 8034.34 | 21.2525 | 707.0001 | [5 empty] | 298.2446 | 309.3942 | 254.9856 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 635.0522 |  |  |  |  | 298.5199 | 309.7673 | 254.1067 | [7 empty] | 0.0756 | 0.3165 | 0.3254 | 4982.688 | 0.2581 | 635.2281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -17.6902 | -43.0286 | 46.5231 | 8027.3526 | 21.2263 | 707.4467 | [5 empty] | 299.5582 | 310.7569 | 256.1087 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 635.6939 |  |  |  |  | 300.1401 | 311.6299 | 255.6846 | [7 empty] | -0.0473 | 0.3194 | 0.3229 | 4984.9894 | 0.3033 | 636.1037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -17.7237 | -43.0572 | 46.5624 | 8027.2754 | 21.207 | 707.7679 | [5 empty] | 300.8773 | 312.1253 | 257.2364 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 636.3357 |  |  |  |  | 300.9245 | 312.5631 | 256.2287 | [7 empty] | -0.0995 | 0.3872 | 0.3998 | 4982.66 | 0.382 | 636.5405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -17.7513 | -43.1456 | 46.6546 | 8032.1386 | 21.2017 | 708.123 | [5 empty] | 302.2019 | 313.4994 | 258.3689 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 636.9775 |  |  |  |  | 302.0117 | 314.1865 | 257.2897 | [7 empty] | -0.3883 | 0.4988 | 0.6321 | 4982.789 | 0.6624 | 637.2974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -17.7919 | -43.2323 | 46.7502 | 8037.0095 | 21.1979 | 708.4996 | [5 empty] | 303.5321 | 314.8793 | 259.5061 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 637.6193 |  |  |  |  | 302.9057 | 315.1116 | 258.3212 | [7 empty] | -0.4158 | 0.4283 | 0.5969 | 4986.8401 | 0.6316 | 637.7271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -17.8233 | -43.2705 | 46.7976 | 8037.5448 | 21.1818 | 708.8369 | [5 empty] | 304.8677 | 316.2649 | 260.648 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 638.261 |  |  |  |  | 304.8401 | 317.1909 | 260.5028 | [7 empty] | -0.5121 | 0.3122 | 0.5998 | 4994.4873 | 0.6386 | 638.6885 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -17.8459 | -43.2404 | 46.7783 | 8031.8681 | 21.15 | 709.1398 | [5 empty] | 306.2089 | 317.6562 | 261.7947 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 638.9028 |  |  |  |  | 305.7289 | 318.1536 | 261.517 | [7 empty] | -0.5614 | 0.2583 | 0.618 | 4998.1198 | 0.6482 | 639.1316 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -17.8746 | -43.3267 | 46.869 | 8036.9606 | 21.1422 | 709.46 | [5 empty] | 307.5558 | 319.0534 | 262.9462 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 639.5446 |  |  |  |  | 307.0227 | 319.8755 | 263.5737 | [7 empty] | -0.8714 | 0.1257 | 0.8804 | 5010.7123 | 0.8675 | 639.921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -17.9045 | -43.2378 | 46.7982 | 8025.533 | 21.1025 | 709.8101 | [5 empty] | 308.9082 | 320.4564 | 264.1024 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 640.1863 |  |  |  |  | 307.958 | 320.8785 | 264.6156 | [7 empty] | -0.914 | 0.0732 | 0.9169 | 5014.1261 | 0.885 | 640.3789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -17.9406 | -43.2736 | 46.8451 | 8025.1737 | 21.0913 | 710.2162 | [5 empty] | 310.2662 | 321.8652 | 265.2635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 640.8281 |  |  |  |  | 310.1342 | 322.4816 | 263.741 | [7 empty] | -0.257 | 0.5785 | 0.633 | 4976.5363 | 0.6307 | 641.108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -17.8783 | -43.3918 | 46.9306 | 8030.7172 | 21.0855 | 710.4942 | [5 empty] | 311.63 | 323.2799 | 266.4294 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 641.4699 |  |  |  |  | 311.834 | 324.0158 | 265.7316 | [7 empty] | -0.19 | 0.3736 | 0.4192 | 4985.3131 | 0.427 | 641.8026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -17.9082 | -43.429 | 46.9764 | 8030.5768 | 21.0729 | 710.8747 | [5 empty] | 312.9994 | 324.7005 | 267.6002 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 642.1116 |  |  |  |  | 312.2742 | 325.0667 | 266.753 | [7 empty] | -0.5821 | 0.382 | 0.6962 | 4992.4704 | 0.7364 | 642.2766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -17.827 | -43.5595 | 47.0662 | 8036.9154 | 21.0678 | 711.1282 | [5 empty] | 314.3744 | 326.127 | 268.7759 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 642.7534 |  |  |  |  | 314.1531 | 327.088 | 268.8981 | [7 empty] | -0.6769 | 0.2654 | 0.7271 | 5000.0177 | 0.755 | 643.1842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -17.8751 | -43.592 | 47.1146 | 8037.2326 | 21.0529 | 711.4836 | [5 empty] | 315.7553 | 327.5595 | 269.9564 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 643.3951 |  |  |  |  | 314.7904 | 327.9073 | 268.8413 | [7 empty] | -0.6966 | 0.4623 | 0.8361 | 4990.7689 | 0.881 | 643.5506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -17.9339 | -43.6719 | 47.2108 | 8037.5073 | 21.0749 | 712.2348 | [5 empty] | 317.1419 | 328.9979 | 271.1419 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 644.0369 |  |  |  |  | 316.6892 | 329.8829 | 270.9728 | [7 empty] | -0.7517 | 0.3347 | 0.8228 | 4998.066 | 0.8565 | 644.4304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -17.9696 | -43.7322 | 47.2801 | 8039.9156 | 21.0656 | 712.5933 | [5 empty] | 318.5342 | 330.4423 | 272.3323 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 644.6786 |  |  |  |  | 317.625 | 330.864 | 272.0073 | [7 empty] | -0.7809 | 0.2783 | 0.829 | 5001.3787 | 0.8513 | 644.8655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -18.0011 | -43.7786 | 47.335 | 8040.9242 | 21.0535 | 712.9508 | [5 empty] | 319.9323 | 331.8927 | 273.5276 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.3204 |  |  |  |  | 318.8093 | 332.5269 | 273.0998 | [7 empty] | -1.0197 | 0.3818 | 1.0889 | 5000.9 | 1.1144 | 645.6001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -17.9925 | -43.7712 | 47.3249 | 8040.0508 | 21.0054 | 712.9436 | [5 empty] | 321.3363 | 333.3491 | 274.7279 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 645.9621 |  |  |  |  | 321.6177 | 334.3239 | 275.103 | [7 empty] | -0.3784 | 0.1612 | 0.4113 | 4999.3855 | 0.4346 | 646.3901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -18.0275 | -43.6739 | 47.2483 | 8028.1682 | 20.9645 | 713.287 | [5 empty] | 322.7461 | 334.8117 | 275.9333 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 646.6038 |  |  |  |  | 322.0287 | 335.077 | 276.2025 | [7 empty] | -0.6314 | 0.0681 | 0.635 | 5008.7382 | 0.6196 | 646.72 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -18.0687 | -43.7004 | 47.2885 | 8027.5337 | 20.9498 | 713.6557 | [5 empty] | 324.1618 | 336.2803 | 277.1436 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 647.2456 |  |  |  |  | 322.9562 | 336.0473 | 277.2569 | [7 empty] | -0.6623 | 0.0054 | 0.6623 | 5012.3663 | 0.6261 | 647.1439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -18.0978 | -43.6186 | 47.224 | 8017.2006 | 20.9105 | 713.9763 | [5 empty] | 325.5834 | 337.755 | 278.359 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 647.8873 |  |  |  |  | 325.8418 | 337.9388 | 276.3747 | [7 empty] | 0.2785 | 0.5218 | 0.5915 | 4969.5699 | 0.4273 | 647.9671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -18.1584 | -43.7699 | 47.3871 | 8028.489 | 20.9213 | 714.3526 | [5 empty] | 327.0109 | 339.2358 | 279.5794 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 648.529 |  |  |  |  | 326.9376 | 339.5578 | 277.5226 | [7 empty] | 0.0005 | 0.6046 | 0.6046 | 4970.9029 | 0.5192 | 648.6682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -18.2436 | -43.7723 | 47.422 | 8028.0168 | 20.8977 | 714.6421 | [5 empty] | 328.4443 | 340.7229 | 280.805 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 649.1708 |  |  |  |  | 328.8099 | 341.5699 | 279.2546 | [7 empty] | -0.0501 | 0.5898 | 0.5919 | 4972.6295 | 0.5283 | 649.5351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -18.3056 | -43.9095 | 47.5724 | 8037.5416 | 20.9087 | 715.0603 | [5 empty] | 329.8837 | 342.2161 | 282.0356 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 649.8125 |  |  |  |  | 329.777 | 342.5238 | 280.2848 | [7 empty] | -0.0455 | 0.525 | 0.527 | 4975.6692 | 0.469 | 649.9444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -18.4215 | -43.9127 | 47.6202 | 8038.2095 | 20.8857 | 715.3431 | [5 empty] | 331.3291 | 343.7155 | 283.2713 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 650.4542 |  |  |  |  | 331.734 | 344.5781 | 282.0199 | [7 empty] | -0.0645 | 0.5147 | 0.5187 | 4976.574 | 0.4712 | 650.8222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -18.469 | -43.9647 | 47.6865 | 8038.1768 | 20.8872 | 715.8707 | [5 empty] | 332.7805 | 345.2212 | 284.5122 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 651.0959 |  |  |  |  | 332.4108 | 345.4528 | 283.1066 | [7 empty] | -0.2078 | 0.4381 | 0.4849 | 4982.9404 | 0.4846 | 651.1944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -18.4731 | -43.9667 | 47.6899 | 8038.5636 | 20.843 | 715.8651 | [5 empty] | 334.238 | 346.7331 | 285.7583 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 651.7376 |  |  |  |  | 333.6143 | 347.1436 | 284.2487 | [7 empty] | -0.4497 | 0.5327 | 0.6971 | 4982.9981 | 0.7267 | 651.9114 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -18.4895 | -44.0069 | 47.7333 | 8039.7308 | 20.8237 | 716.1174 | [5 empty] | 335.7015 | 348.2513 | 287.0095 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 652.3794 |  |  |  |  | 335.2813 | 348.9675 | 286.3868 | [7 empty] | -0.5714 | 0.3841 | 0.6885 | 4992.3777 | 0.7263 | 652.6811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -18.4013 | -44.0589 | 47.7472 | 8034.7281 | 20.8259 | 716.6945 | [5 empty] | 337.1711 | 349.7759 | 288.2659 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 653.0211 |  |  |  |  | 337.8641 | 350.7183 | 286.46 | [7 empty] | 0.1328 | 0.6425 | 0.6561 | 4967.0204 | 0.5203 | 653.4164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -18.3192 | -44.105 | 47.7581 | 8029.7672 | 20.8251 | 717.2399 | [5 empty] | 338.6468 | 351.3067 | 289.5276 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 653.6628 |  |  |  |  | 338.8261 | 351.6406 | 287.5137 | [7 empty] | 0.1478 | 0.5646 | 0.5836 | 4970.4554 | 0.4515 | 653.8024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -18.3582 | -44.1683 | 47.8316 | 8030.5975 | 20.8282 | 717.7577 | [5 empty] | 340.1286 | 352.844 | 290.7945 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 654.3045 |  |  |  |  | 340.8752 | 353.736 | 289.783 | [7 empty] | 0.1095 | 0.4295 | 0.4433 | 4977.6076 | 0.3485 | 654.6756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -18.3869 | -44.1944 | 47.8667 | 8030.8138 | 20.807 | 718.0153 | [5 empty] | 341.6167 | 354.3876 | 292.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 654.9462 |  |  |  |  | 341.1077 | 354.4657 | 289.9036 | [7 empty] | -0.1341 | 0.5825 | 0.5977 | 4974.934 | 0.5576 | 654.9786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -18.4321 | -44.2109 | 47.8993 | 8027.6778 | 20.8007 | 718.5262 | [5 empty] | 343.1109 | 355.9377 | 293.3442 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 655.5879 |  |  |  |  | 342.4794 | 356.4465 | 292.1163 | [7 empty] | -0.5268 | 0.4843 | 0.7156 | 4986.8838 | 0.7521 | 655.7979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -18.4586 | -44.2413 | 47.9375 | 8028.3288 | 20.7799 | 718.7735 | [5 empty] | 344.6113 | 357.4942 | 294.627 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.2296 |  |  |  |  | 343.6035 | 357.8471 | 293.1685 | [7 empty] | -0.6549 | 0.5256 | 0.8398 | 4987.3316 | 0.881 | 656.3747 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -18.6433 | -44.2833 | 48.0477 | 8032.5751 | 20.7781 | 719.2323 | [5 empty] | 346.118 | 359.0572 | 295.9151 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 656.8713 |  |  |  |  | 347.1069 | 360.342 | 294.493 | [7 empty] | 0.0993 | 0.6105 | 0.6186 | 4969.4827 | 0.5014 | 657.3968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -18.6774 | -44.3007 | 48.077 | 8032.1427 | 20.756 | 719.4925 | [5 empty] | 347.6309 | 360.6267 | 297.2086 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 657.513 |  |  |  |  | 347.9072 | 360.9443 | 295.4565 | [7 empty] | 0.1869 | 0.4813 | 0.5163 | 4973.9367 | 0.3838 | 657.6425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -18.8416 | -44.3653 | 48.2005 | 8038.5101 | 20.7545 | 719.8875 | [5 empty] | 349.1501 | 362.2027 | 298.5075 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 658.1547 |  |  |  |  | 349.7814 | 363.0322 | 297.1835 | [7 empty] | 0.1006 | 0.4891 | 0.4993 | 4975.218 | 0.3968 | 658.4913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -18.8588 | -44.3875 | 48.2276 | 8038.5461 | 20.7301 | 720.098 | [5 empty] | 350.6757 | 363.7853 | 299.8117 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 658.7964 |  |  |  |  | 350.7158 | 364.0827 | 297.8382 | [7 empty] | 0.0739 | 0.5444 | 0.5494 | 4973.157 | 0.445 | 658.9167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -18.902 | -44.4357 | 48.2889 | 8038.8914 | 20.7265 | 720.5489 | [5 empty] | 352.2076 | 365.3745 | 301.1214 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 659.4381 |  |  |  |  | 352.5715 | 366.0605 | 299.901 | [7 empty] | -0.0011 | 0.4445 | 0.4445 | 4979.2403 | 0.3834 | 659.7143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -18.9256 | -44.4616 | 48.3219 | 8039.0184 | 20.7056 | 720.7971 | [5 empty] | 353.7458 | 366.9702 | 302.4366 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 660.0797 |  |  |  |  | 353.543 | 367.0918 | 301.0081 | [7 empty] | -0.0408 | 0.3849 | 0.3871 | 4982.7651 | 0.3462 | 660.1285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -18.9829 | -44.5036 | 48.3831 | 8039.1341 | 20.7019 | 721.2578 | [5 empty] | 355.2905 | 368.5726 | 303.7572 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 660.7214 |  |  |  |  | 355.4453 | 369.1775 | 303.1655 | [7 empty] | -0.1504 | 0.2891 | 0.3259 | 4989.2654 | 0.3303 | 660.9629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -18.997 | -44.5393 | 48.4214 | 8040.2462 | 20.6808 | 721.4709 | [5 empty] | 356.8415 | 370.1817 | 305.0833 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 661.3631 |  |  |  |  | 356.3799 | 370.8535 | 305.5488 | [7 empty] | -0.6625 | 0.1071 | 0.6711 | 5007.1403 | 0.6606 | 661.6302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -19.0332 | -44.5962 | 48.488 | 8041.4349 | 20.6775 | 721.8969 | [5 empty] | 358.3991 | 371.7974 | 306.4149 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 662.0048 |  |  |  |  | 359.2686 | 372.6858 | 304.4866 | [7 empty] | 0.2739 | 0.6197 | 0.6776 | 4966.2921 | 0.4971 | 662.3564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -19.0593 | -44.6371 | 48.5358 | 8043.2105 | 20.6588 | 722.1245 | [5 empty] | 359.9631 | 373.4199 | 307.7521 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 662.6465 |  |  |  |  | 360.2594 | 373.772 | 305.6219 | [7 empty] | 0.2155 | 0.567 | 0.6066 | 4969.8185 | 0.4503 | 662.7854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -19.1039 | -44.7188 | 48.6285 | 8046.7933 | 20.6612 | 722.5574 | [5 empty] | 361.5336 | 375.0491 | 309.0948 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 663.2881 |  |  |  |  | 362.3862 | 376.0269 | 307.965 | [7 empty] | 0.1384 | 0.456 | 0.4765 | 4976.3982 | 0.3667 | 663.6719 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -19.1218 | -44.758 | 48.6715 | 8048.1352 | 20.6423 | 722.7869 | [5 empty] | 363.1106 | 376.6851 | 310.4431 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 663.9298 |  |  |  |  | 363.3475 | 377.0673 | 309.0343 | [7 empty] | 0.0922 | 0.4093 | 0.4196 | 4979.4096 | 0.3287 | 664.0793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -19.1525 | -44.6575 | 48.5913 | 8034.9997 | 20.6089 | 723.2168 | [5 empty] | 364.6942 | 378.3279 | 311.797 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 664.5715 |  |  |  |  | 365.4057 | 379.3092 | 311.3122 | [7 empty] | -0.0122 | 0.3165 | 0.3167 | 4985.6171 | 0.2815 | 664.9535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -19.1851 | -44.6766 | 48.6216 | 8034.7505 | 20.588 | 723.4678 | [5 empty] | 366.2844 | 379.9775 | 313.1565 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 665.2131 |  |  |  |  | 366.3525 | 380.3354 | 312.3269 | [7 empty] | -0.0541 | 0.2803 | 0.2854 | 4988.0571 | 0.2642 | 665.352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -19.2295 | -44.5569 | 48.5293 | 8020.0452 | 20.5531 | 723.9286 | [5 empty] | 367.8811 | 381.634 | 314.5217 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 665.8548 |  |  |  |  | 368.0977 | 382.4066 | 312.9969 | [7 empty] | -0.1013 | 0.5369 | 0.5464 | 4977.1684 | 0.5027 | 666.1531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -19.2424 | -44.5865 | 48.5616 | 8020.5091 | 20.532 | 724.1464 | [5 empty] | 369.4846 | 383.2974 | 315.8925 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 666.4965 |  |  |  |  | 369.0723 | 383.4738 | 314.0825 | [7 empty] | -0.1535 | 0.4929 | 0.5162 | 4980.1472 | 0.4921 | 666.5643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -19.2906 | -44.6296 | 48.6203 | 8020.315 | 20.5296 | 724.6163 | [5 empty] | 371.0946 | 384.9676 | 317.269 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.1381 |  |  |  |  | 371.0369 | 385.5878 | 319.0692 | [7 empty] | -0.5133 | -0.2443 | 0.5685 | 5020.5321 | 0.4484 | 667.3757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -19.3094 | -44.6603 | 48.6559 | 8021.0029 | 20.5095 | 724.8385 | [5 empty] | 372.7114 | 386.6449 | 318.6513 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 667.7798 |  |  |  |  | 373.076 | 387.2586 | 316.0368 | [7 empty] | 0.1708 | 0.7288 | 0.7485 | 4963.6907 | 0.5803 | 668.0139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -19.3525 | -44.705 | 48.714 | 8021.0871 | 20.5059 | 725.282 | [5 empty] | 374.3349 | 388.329 | 320.0393 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 668.4214 |  |  |  |  | 375.0184 | 389.0985 | 318.3779 | [7 empty] | 0.1893 | 0.5262 | 0.5592 | 4972.6171 | 0.4186 | 668.7137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -19.4158 | -44.7852 | 48.8128 | 8022.2731 | 20.5229 | 725.9513 | [5 empty] | 375.9652 | 390.0202 | 321.4331 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 669.0631 |  |  |  |  | 376.1175 | 390.5559 | 319.5049 | [7 empty] | 0.0166 | 0.5649 | 0.5652 | 4973.9809 | 0.4764 | 669.2658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -19.4351 | -44.8054 | 48.839 | 8022.1057 | 20.5008 | 726.1683 | [5 empty] | 377.6022 | 391.7184 | 322.8327 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 669.7047 |  |  |  |  | 378.1088 | 392.7018 | 321.8771 | [7 empty] | -0.0871 | 0.4323 | 0.441 | 4981.8933 | 0.4099 | 670.0751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -19.4855 | -44.8472 | 48.8974 | 8022.156 | 20.4969 | 726.6112 | [5 empty] | 379.246 | 393.4237 | 324.2381 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.3464 |  |  |  |  | 379.1699 | 393.8941 | 323.0468 | [7 empty] | -0.1566 | 0.3959 | 0.4258 | 4984.8008 | 0.4159 | 670.5229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -19.5162 | -45.0163 | 49.0647 | 8035.2313 | 20.5055 | 726.8502 | [5 empty] | 380.8966 | 395.1361 | 325.6493 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 670.988 |  |  |  |  | 381.1959 | 396.1794 | 325.3887 | [7 empty] | -0.3031 | 0.3047 | 0.4298 | 4991.5725 | 0.454 | 671.3777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -19.5537 | -45.0607 | 49.1204 | 8035.5733 | 20.4996 | 727.2521 | [5 empty] | 382.5541 | 396.8555 | 327.0664 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 671.6297 |  |  |  |  | 381.6232 | 397.0697 | 326.4682 | [7 empty] | -0.5862 | 0.2589 | 0.6408 | 4998.6938 | 0.6602 | 671.7094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -19.556 | -45.0667 | 49.1269 | 8035.9969 | 20.4633 | 727.2674 | [5 empty] | 384.2185 | 398.5821 | 328.4894 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 672.2713 |  |  |  |  | 383.0263 | 399.0659 | 328.7893 | [7 empty] | -0.9508 | 0.1458 | 0.962 | 5010.314 | 0.9336 | 672.4506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -19.5812 | -45.213 | 49.2711 | 8047.0505 | 20.4671 | 727.4927 | [5 empty] | 385.8898 | 400.3159 | 329.9183 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 672.9129 |  |  |  |  | 385.9212 | 401.0536 | 327.8137 | [7 empty] | -0.1333 | 0.6561 | 0.6695 | 4972.8096 | 0.6146 | 673.1851 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -19.6232 | -45.2397 | 49.3123 | 8045.6468 | 20.4596 | 727.9198 | [5 empty] | 387.5681 | 402.0569 | 331.3531 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 673.5546 |  |  |  |  | 387.8354 | 402.904 | 330.0742 | [7 empty] | -0.1279 | 0.4807 | 0.4974 | 4980.6243 | 0.4688 | 673.8658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -19.5806 | -45.269 | 49.3222 | 8039.1724 | 20.463 | 728.5696 | [5 empty] | 389.2533 | 403.8051 | 332.7939 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 674.1962 |  |  |  |  | 389.6591 | 404.7651 | 331.8256 | [7 empty] | -0.1311 | 0.4288 | 0.4484 | 4983.0408 | 0.4291 | 674.5474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -19.5374 | -45.3186 | 49.3507 | 8035.0257 | 20.4679 | 729.1744 | [5 empty] | 390.9455 | 405.5606 | 334.2406 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 674.8379 |  |  |  |  | 390.6855 | 405.9569 | 332.5273 | [7 empty] | -0.1745 | 0.4993 | 0.5289 | 4980.6699 | 0.508 | 674.9823 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -19.5228 | -45.3363 | 49.3611 | 8036.2776 | 20.4328 | 729.1616 | [5 empty] | 392.6448 | 407.3234 | 335.6934 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 675.4795 |  |  |  |  | 392.6909 | 408.1735 | 334.8424 | [7 empty] | -0.2952 | 0.3994 | 0.4966 | 4987.2927 | 0.5123 | 675.788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -19.6594 | -45.2492 | 49.3354 | 8028.8794 | 20.4007 | 729.5001 | [5 empty] | 394.3511 | 409.0935 | 337.1522 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.1211 |  |  |  |  | 393.7089 | 409.3557 | 335.9616 | [7 empty] | -0.3777 | 0.3757 | 0.5327 | 4989.8158 | 0.556 | 676.2159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -19.7093 | -45.3026 | 49.4043 | 8030.4531 | 20.3971 | 729.8949 | [5 empty] | 396.0645 | 410.8709 | 338.6171 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 676.7627 |  |  |  |  | 395.7482 | 411.5742 | 338.2962 | [7 empty] | -0.4804 | 0.2705 | 0.5513 | 4996.3364 | 0.5749 | 677.0159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -19.8382 | -45.2284 | 49.3879 | 8024.262 | 20.3664 | 730.2087 | [5 empty] | 397.785 | 412.6557 | 340.0881 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 677.4044 |  |  |  |  | 396.5934 | 413.2705 | 340.5974 | [7 empty] | -1.0116 | 0.1296 | 1.0199 | 5011.9622 | 0.9801 | 677.6247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -19.8766 | -45.2756 | 49.4465 | 8025.3101 | 20.3598 | 730.5713 | [5 empty] | 399.5126 | 414.448 | 341.5651 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 678.046 |  |  |  |  | 399.4931 | 415.297 | 339.606 | [7 empty] | -0.2251 | 0.6421 | 0.6804 | 4975.395 | 0.6517 | 678.349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -19.8054 | -45.2939 | 49.4347 | 8021.7762 | 20.3385 | 730.8202 | [5 empty] | 401.2475 | 416.2477 | 343.0483 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 678.6876 |  |  |  |  | 400.8252 | 416.5352 | 340.808 | [7 empty] | -0.1634 | 0.5912 | 0.6134 | 4976.6008 | 0.5748 | 678.7899 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -19.8349 | -45.375 | 49.5209 | 8025.4418 | 20.3387 | 731.1881 | [5 empty] | 402.9895 | 418.0548 | 344.5377 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 679.3292 |  |  |  |  | 403.175 | 418.8918 | 343.1075 | [7 empty] | -0.1521 | 0.5058 | 0.5282 | 4980.2308 | 0.501 | 679.6255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -19.7243 | -45.3882 | 49.4888 | 8020.434 | 20.3149 | 731.4208 | [5 empty] | 404.7388 | 419.8695 | 346.0332 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 679.9708 |  |  |  |  | 404.2133 | 420.0267 | 344.295 | [7 empty] | -0.2066 | 0.4542 | 0.499 | 4983.4737 | 0.4904 | 680.0263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -19.7776 | -45.4377 | 49.5554 | 8021.2918 | 20.3132 | 731.8544 | [5 empty] | 406.4953 | 421.6917 | 347.535 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 680.6125 |  |  |  |  | 405.46 | 421.8942 | 345.5584 | [7 empty] | -0.4906 | 0.5527 | 0.739 | 4984.0854 | 0.762 | 680.6836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -19.8054 | -45.6134 | 49.7276 | 8034.7136 | 20.3251 | 732.0883 | [5 empty] | 408.2591 | 423.5214 | 349.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.2541 |  |  |  |  | 407.495 | 424.1341 | 347.9064 | [7 empty] | -0.6047 | 0.4515 | 0.7546 | 4990.5498 | 0.7854 | 681.4683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -19.8376 | -45.6387 | 49.7636 | 8033.0055 | 20.3173 | 732.5038 | [5 empty] | 410.0303 | 425.3588 | 350.5572 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 681.8957 |  |  |  |  | 408.2369 | 425.6493 | 350.1269 | [7 empty] | -1.0931 | 0.2928 | 1.1316 | 5006.019 | 1.1186 | 681.9969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -19.8755 | -45.7848 | 49.9127 | 8044.1864 | 20.3238 | 732.7348 | [5 empty] | 411.8088 | 427.2038 | 352.0778 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 682.5373 |  |  |  |  | 412.0948 | 428.4126 | 350.3577 | [7 empty] | -0.2385 | 0.6454 | 0.6881 | 4975.7808 | 0.6624 | 682.9562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -19.924 | -45.8061 | 49.9516 | 8042.954 | 20.3144 | 733.1224 | [5 empty] | 413.5946 | 429.0564 | 353.6046 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 683.1789 |  |  |  |  | 413.018 | 429.4477 | 351.4467 | [7 empty] | -0.3011 | 0.5992 | 0.6706 | 4978.8996 | 0.6623 | 683.3141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -20.0614 | -45.7237 | 49.9311 | 8036.1614 | 20.2841 | 733.4485 | [5 empty] | 415.3879 | 430.9168 | 355.1378 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 683.8205 |  |  |  |  | 414.7982 | 431.2955 | 352.7402 | [7 empty] | -0.2799 | 0.6467 | 0.7047 | 4976.4965 | 0.6853 | 683.9508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -20.1065 | -45.764 | 49.9861 | 8036.6497 | 20.2778 | 733.8213 | [5 empty] | 417.1887 | 432.7848 | 356.6773 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 684.4621 |  |  |  |  | 416.2931 | 433.4066 | 355.1868 | [7 empty] | -0.6412 | 0.5326 | 0.8335 | 4987.7147 | 0.8645 | 684.6751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -20.2367 | -45.6814 | 49.9632 | 8029.8389 | 20.2469 | 734.1311 | [5 empty] | 418.9969 | 434.6607 | 358.2233 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 685.1037 |  |  |  |  | 419.1422 | 435.9408 | 360.8219 | [7 empty] | -0.7372 | -0.2501 | 0.7785 | 5023.6778 | 0.6384 | 685.54 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -20.2727 | -45.7035 | 49.9979 | 8028.4018 | 20.2373 | 734.5094 | [5 empty] | 420.8126 | 436.5443 | 359.7756 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 685.7453 |  |  |  |  | 421.406 | 437.7391 | 357.6746 | [7 empty] | -0.0261 | 0.6926 | 0.6931 | 4970.3148 | 0.5967 | 686.1509 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -20.2151 | -45.8292 | 50.0896 | 8034.8228 | 20.2377 | 734.7385 | [5 empty] | 422.6359 | 438.4357 | 361.3345 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 686.3869 |  |  |  |  | 422.5509 | 438.9835 | 358.9208 | [7 empty] | -0.076 | 0.6486 | 0.653 | 4973.1017 | 0.5778 | 686.5722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -20.2416 | -45.8664 | 50.1343 | 8035.0386 | 20.2283 | 735.0628 | [5 empty] | 424.4667 | 440.3349 | 362.8997 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 687.0285 |  |  |  |  | 424.6759 | 441.2772 | 361.2837 | [7 empty] | -0.1652 | 0.553 | 0.5771 | 4978.8099 | 0.5448 | 687.3458 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -20.1705 | -45.9911 | 50.2198 | 8041.0067 | 20.2284 | 735.2871 | [5 empty] | 426.3051 | 442.2421 | 364.4715 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 687.6701 |  |  |  |  | 425.7186 | 442.3959 | 362.4046 | [7 empty] | -0.2023 | 0.5127 | 0.5512 | 4981.2006 | 0.5321 | 687.7217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -20.2101 | -46.0343 | 50.2753 | 8041.9653 | 20.2214 | 735.6251 | [5 empty] | 428.1512 | 444.1572 | 366.0498 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 688.3117 |  |  |  |  | 427.8278 | 444.7382 | 364.3559 | [7 empty] | -0.2842 | 0.5171 | 0.5901 | 4982.4416 | 0.5879 | 688.5058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -20.2367 | -45.9509 | 50.2097 | 8031.9204 | 20.1881 | 735.9348 | [5 empty] | 430.0049 | 446.0802 | 367.6346 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 688.9533 |  |  |  |  | 430.3412 | 447.0863 | 369.3857 | [7 empty] | -0.4246 | -0.1483 | 0.4498 | 5013.6732 | 0.3705 | 689.2879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -20.2728 | -45.9815 | 50.2522 | 8031.6394 | 20.1789 | 736.2765 | [5 empty] | 431.8663 | 448.0112 | 369.2261 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 689.5949 |  |  |  |  | 432.1985 | 448.674 | 366.2838 | [7 empty] | 0.1461 | 0.7489 | 0.763 | 4965.282 | 0.5946 | 689.8145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -20.305 | -45.9069 | 50.197 | 8022.4057 | 20.1483 | 736.5992 | [5 empty] | 433.7354 | 449.9502 | 370.8241 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.2364 |  |  |  |  | 433.1535 | 449.8295 | 367.5809 | [7 empty] | 0.0295 | 0.6869 | 0.6875 | 4969.9381 | 0.5691 | 690.1966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -20.3435 | -45.9698 | 50.2701 | 8024.7698 | 20.1467 | 736.9594 | [5 empty] | 435.6123 | 451.8973 | 372.4287 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 690.878 |  |  |  |  | 435.3117 | 452.1044 | 369.7351 | [7 empty] | -0.0141 | 0.6291 | 0.6293 | 4973.2022 | 0.5353 | 690.9461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -20.3952 | -46.0696 | 50.3822 | 8026.7152 | 20.1688 | 737.658 | [5 empty] | 437.497 | 453.8524 | 374.0401 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 691.5196 |  |  |  |  | 437.1957 | 454.3454 | 372.3403 | [7 empty] | -0.2292 | 0.4892 | 0.5402 | 4982.8546 | 0.53 | 691.681 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -20.4423 | -46.1144 | 50.4423 | 8027.7239 | 20.1641 | 738.0224 | [5 empty] | 439.3895 | 455.8156 | 375.6581 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 692.1612 |  |  |  |  | 438.3569 | 456.2426 | 373.7088 | [7 empty] | -0.5681 | 0.5743 | 0.8078 | 4984.9435 | 0.8318 | 692.3004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -20.4445 | -46.1195 | 50.4478 | 8028.311 | 20.133 | 738.0147 | [5 empty] | 441.2899 | 457.787 | 377.2828 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 692.8028 |  |  |  |  | 439.7552 | 457.5189 | 374.9873 | [7 empty] | -0.4975 | 0.515 | 0.716 | 4986.307 | 0.738 | 692.7157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -20.4774 | -46.1217 | 50.4632 | 8025.3399 | 20.1194 | 738.3698 | [5 empty] | 443.1981 | 459.7666 | 378.9142 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 693.4444 |  |  |  |  | 443.5648 | 460.5404 | 376.2829 | [7 empty] | 0.086 | 0.6969 | 0.7022 | 4968.842 | 0.5628 | 693.6944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -20.5347 | -46.1379 | 50.5013 | 8024.3335 | 20.1093 | 738.7223 | [5 empty] | 445.1143 | 461.7544 | 380.5525 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 694.0859 |  |  |  |  | 445.6647 | 462.7412 | 378.6846 | [7 empty] | 0.0227 | 0.5759 | 0.5764 | 4975.0849 | 0.4802 | 694.4035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -20.5741 | -46.1716 | 50.5481 | 8024.8752 | 20.0999 | 739.0247 | [5 empty] | 447.0384 | 463.7504 | 382.1975 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 694.7275 |  |  |  |  | 446.6113 | 463.8984 | 380.0392 | [7 empty] | -0.1017 | 0.5046 | 0.5147 | 4980.2122 | 0.4687 | 694.775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -20.6081 | -46.2121 | 50.599 | 8025.6674 | 20.0923 | 739.3403 | [5 empty] | 448.9705 | 465.7548 | 383.8493 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 695.3691 |  |  |  |  | 448.5673 | 465.9847 | 381.8281 | [7 empty] | -0.1366 | 0.4928 | 0.5114 | 4981.3283 | 0.4771 | 695.4425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -20.6441 | -46.2385 | 50.6378 | 8025.2416 | 20.0825 | 739.6624 | [5 empty] | 450.9106 | 467.7674 | 385.508 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.0107 |  |  |  |  | 450.5361 | 468.1644 | 383.611 | [7 empty] | -0.2046 | 0.5031 | 0.5431 | 4982.0574 | 0.5244 | 696.1369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -20.6985 | -46.3099 | 50.7251 | 8026.2712 | 20.0935 | 740.2348 | [5 empty] | 452.8587 | 469.7884 | 387.1736 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 696.6522 |  |  |  |  | 452.3309 | 470.4611 | 386.2429 | [7 empty] | -0.4877 | 0.3801 | 0.6184 | 4992.0004 | 0.642 | 696.8652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -20.7716 | -46.3859 | 50.8243 | 8027.6627 | 20.1081 | 740.8575 | [5 empty] | 454.8149 | 471.8177 | 388.8461 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 697.2938 |  |  |  |  | 453.4052 | 472.3064 | 387.5193 | [7 empty] | -0.8339 | 0.4761 | 0.9603 | 4993.7054 | 0.9828 | 697.4479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -20.8094 | -46.4111 | 50.8628 | 8027.2609 | 20.098 | 741.1721 | [5 empty] | 456.7793 | 473.8555 | 390.5255 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 697.9354 |  |  |  |  | 457.1395 | 474.6504 | 387.6657 | [7 empty] | 0.0917 | 0.7356 | 0.7413 | 4967.4899 | 0.5924 | 698.1849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -20.8321 | -46.4492 | 50.9068 | 8027.8813 | 20.0885 | 741.4545 | [5 empty] | 458.7518 | 475.9017 | 392.2119 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 698.5769 |  |  |  |  | 459.3449 | 476.9838 | 390.19 | [7 empty] | 0.0168 | 0.6154 | 0.6157 | 4973.8188 | 0.5142 | 698.9151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -20.8663 | -46.4813 | 50.9501 | 8028.0327 | 20.0795 | 741.762 | [5 empty] | 460.7325 | 477.9565 | 393.9053 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.2185 |  |  |  |  | 460.187 | 478.0054 | 391.3972 | [7 empty] | -0.0888 | 0.5508 | 0.5579 | 4978.2886 | 0.4995 | 699.2338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -20.9075 | -46.5242 | 51.0062 | 8029.3248 | 20.073 | 742.0694 | [5 empty] | 462.7214 | 480.0197 | 395.6057 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 699.8601 |  |  |  |  | 462.3365 | 480.277 | 393.8388 | [7 empty] | -0.1581 | 0.4379 | 0.4656 | 4984.2005 | 0.4445 | 699.9399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -20.9353 | -46.5666 | 51.0562 | 8030.232 | 20.0658 | 742.3704 | [5 empty] | 464.7185 | 482.0915 | 397.3132 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 700.5016 |  |  |  |  | 464.3133 | 482.5796 | 395.2423 | [7 empty] | -0.2407 | 0.5514 | 0.6017 | 4980.8423 | 0.5833 | 700.6524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -21.0679 | -46.5159 | 51.0645 | 8025.1387 | 20.0486 | 742.7789 | [5 empty] | 466.7239 | 484.1719 | 399.0277 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 701.1432 |  |  |  |  | 465.7614 | 484.5841 | 396.4434 | [7 empty] | -0.4511 | 0.672 | 0.8094 | 4979.2954 | 0.8118 | 701.27 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -21.0925 | -46.55 | 51.1058 | 8025.3279 | 20.0397 | 743.0732 | [5 empty] | 468.7377 | 486.2609 | 400.7494 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 701.7848 |  |  |  |  | 466.9907 | 486.391 | 398.8144 | [7 empty] | -0.7883 | 0.5292 | 0.9494 | 4990.8089 | 0.9741 | 701.8246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -21.2246 | -46.5012 | 51.116 | 8020.3006 | 20.0235 | 743.4891 | [5 empty] | 470.7598 | 488.3586 | 402.4782 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 702.4263 |  |  |  |  | 468.9747 | 488.0157 | 403.5927 | [7 empty] | -0.8633 | -0.1805 | 0.882 | 5021.7992 | 0.7498 | 702.3216 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -21.2597 | -46.5287 | 51.1556 | 8020.2304 | 20.0139 | 743.7844 | [5 empty] | 472.7902 | 490.465 | 404.2141 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 703.0679 |  |  |  |  | 472.391 | 490.9158 | 401.4938 | [7 empty] | -0.1646 | 0.6652 | 0.6853 | 4975.0062 | 0.6295 | 703.2048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -21.224 | -46.6577 | 51.2581 | 8026.1272 | 20.0233 | 744.12 | [5 empty] | 474.8291 | 492.5801 | 405.9573 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 703.7094 |  |  |  |  | 474.3611 | 493.1524 | 403.8478 | [7 empty] | -0.3018 | 0.5749 | 0.6494 | 4981.0255 | 0.6393 | 703.8825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -21.2567 | -46.6829 | 51.2946 | 8025.9474 | 20.0128 | 744.4014 | [5 empty] | 476.8765 | 494.704 | 407.7077 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 704.351 |  |  |  |  | 477.0022 | 496.1231 | 406.5309 | [7 empty] | -0.4334 | 0.5413 | 0.6935 | 4984.6014 | 0.7078 | 704.7782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -21.2113 | -46.7887 | 51.3721 | 8029.8019 | 20.0169 | 744.7185 | [5 empty] | 478.9323 | 496.8367 | 409.4654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 704.9925 |  |  |  |  | 478.1458 | 497.2759 | 407.6768 | [7 empty] | -0.4328 | 0.5001 | 0.6614 | 4986.3119 | 0.6761 | 705.1243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -21.2525 | -46.7219 | 51.3284 | 8022.3131 | 19.9885 | 744.9833 | [5 empty] | 480.9967 | 498.9783 | 411.2303 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 705.6341 |  |  |  |  | 480.7702 | 500.0528 | 410.0005 | [7 empty] | -0.4608 | 0.4949 | 0.6762 | 4987.0076 | 0.6946 | 705.955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -21.2753 | -46.7449 | 51.3588 | 8021.7123 | 19.9775 | 745.2596 | [5 empty] | 483.0696 | 501.1287 | 413.0026 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 706.2756 |  |  |  |  | 482.9741 | 502.4496 | 412.7409 | [7 empty] | -0.5767 | 0.3514 | 0.6754 | 4994.8317 | 0.6969 | 706.6684 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -21.3144 | -46.6907 | 51.3257 | 8013.7183 | 19.957 | 745.6554 | [5 empty] | 485.1511 | 503.288 | 414.7822 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 706.9172 |  |  |  |  | 483.8678 | 503.556 | 414.0536 | [7 empty] | -0.6961 | 0.2842 | 0.7519 | 4999.5473 | 0.7591 | 706.9966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -21.3456 | -46.724 | 51.3689 | 8014.4286 | 19.9478 | 745.9142 | [5 empty] | 487.2413 | 505.4563 | 416.5692 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 707.5587 |  |  |  |  | 486.3302 | 506.6515 | 417.8983 | [7 empty] | -1.0616 | 0.0665 | 1.0637 | 5014.4699 | 0.9913 | 707.9112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -21.3713 | -46.7518 | 51.4049 | 8014.5746 | 19.9372 | 746.1679 | [5 empty] | 489.3401 | 507.6336 | 418.3635 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.2003 |  |  |  |  | 487.5341 | 507.8648 | 419.1857 | [7 empty] | -1.0667 | 0.0086 | 1.0667 | 5016.93 | 0.9755 | 708.2683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -21.4265 | -46.7944 | 51.4666 | 8015.181 | 19.9363 | 746.5638 | [5 empty] | 491.4476 | 509.8199 | 420.1654 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 708.8418 |  |  |  |  | 490.3215 | 510.4852 | 418.4032 | [7 empty] | -0.6909 | 0.5588 | 0.8886 | 4988.1997 | 0.912 | 709.0365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -21.455 | -46.8198 | 51.5016 | 8015.1933 | 19.9258 | 746.8189 | [5 empty] | 493.5639 | 512.0153 | 421.9747 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 709.4834 |  |  |  |  | 494.3167 | 513.4068 | 419.7488 | [7 empty] | -0.0151 | 0.6855 | 0.6857 | 4972.2136 | 0.5815 | 709.8887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -21.4789 | -46.8529 | 51.5416 | 8015.7277 | 19.9166 | 747.0717 | [5 empty] | 495.6889 | 514.2197 | 423.7915 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 710.1249 |  |  |  |  | 495.4046 | 514.5431 | 420.9864 | [7 empty] | -0.0435 | 0.6273 | 0.6288 | 4975.0635 | 0.541 | 710.2188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -21.4982 | -46.8375 | 51.5357 | 8014.9435 | 19.8888 | 747.0782 | [5 empty] | 497.8228 | 516.4334 | 425.6158 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 710.7665 |  |  |  |  | 497.8846 | 517.1628 | 423.6163 | [7 empty] | -0.1044 | 0.5381 | 0.5481 | 4979.7123 | 0.4953 | 710.9773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -21.4919 | -46.8389 | 51.5343 | 8014.8999 | 19.8634 | 747.0755 | [5 empty] | 499.9655 | 518.6562 | 427.4477 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 711.408 |  |  |  |  | 500.3624 | 519.7836 | 426.4134 | [7 empty] | -0.18 | 0.418 | 0.4551 | 4985.8406 | 0.4425 | 711.7324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -21.5656 | -46.9137 | 51.6331 | 8016.0489 | 19.8786 | 747.7031 | [5 empty] | 502.117 | 520.8882 | 429.2872 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 712.0496 |  |  |  |  | 502.4713 | 522.1743 | 428.3758 | [7 empty] | -0.2751 | 0.4307 | 0.511 | 4986.8676 | 0.5145 | 712.418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -21.5893 | -46.9351 | 51.6624 | 8015.7731 | 19.8674 | 747.9406 | [5 empty] | 504.2775 | 523.1294 | 431.1343 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 712.6911 |  |  |  |  | 503.5025 | 523.394 | 429.1351 | [7 empty] | -0.3258 | 0.486 | 0.585 | 4985.4462 | 0.587 | 712.7667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -21.6354 | -46.9773 | 51.72 | 8016.4765 | 19.8655 | 748.3005 | [5 empty] | 506.447 | 525.38 | 432.9891 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 713.3326 |  |  |  |  | 505.7113 | 525.8067 | 431.7728 | [7 empty] | -0.4347 | 0.369 | 0.5702 | 4991.9443 | 0.5882 | 713.454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -21.6703 | -46.9955 | 51.7512 | 8016.0852 | 19.8549 | 748.5539 | [5 empty] | 508.6254 | 527.6398 | 434.8516 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 713.9742 |  |  |  |  | 508.0769 | 528.6846 | 434.4997 | [7 empty] | -0.6613 | 0.3265 | 0.7375 | 4997.2889 | 0.7507 | 714.2699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -21.7099 | -47.0196 | 51.7896 | 8016.5722 | 19.845 | 748.7849 | [5 empty] | 510.8129 | 529.9091 | 436.7218 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 714.6157 |  |  |  |  | 509.9804 | 531.1248 | 438.4443 | [7 empty] | -1.0331 | -0.0099 | 1.0331 | 5016.8539 | 0.9389 | 714.9583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -21.7451 | -47.0533 | 51.8349 | 8016.578 | 19.8405 | 749.1156 | [5 empty] | 513.0094 | 532.1877 | 438.5997 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 715.2573 |  |  |  |  | 512.1978 | 532.6641 | 436.1673 | [7 empty] | -0.3904 | 0.61 | 0.7243 | 4981.5738 | 0.7212 | 715.3911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -21.7722 | -47.0707 | 51.8622 | 8016.1392 | 19.8292 | 749.3474 | [5 empty] | 515.215 | 534.4758 | 440.4854 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 715.8988 |  |  |  |  | 513.8878 | 535.0717 | 438.8943 | [7 empty] | -0.7547 | 0.5086 | 0.91 | 4991.4426 | 0.93 | 716.0654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -21.812 | -47.1122 | 51.9165 | 8016.7821 | 19.827 | 749.6902 | [5 empty] | 517.4298 | 536.7734 | 442.379 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 716.5403 |  |  |  |  | 517.5603 | 537.2496 | 439.0666 | [7 empty] | 0.1377 | 0.7126 | 0.7258 | 4969.2096 | 0.5601 | 716.673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -21.8615 | -47.1375 | 51.9602 | 8016.5274 | 19.8216 | 750.0184 | [5 empty] | 519.6538 | 539.0805 | 444.2803 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.1819 |  |  |  |  | 520.0477 | 539.9593 | 441.6471 | [7 empty] | 0.0494 | 0.6534 | 0.6553 | 4973.0185 | 0.5312 | 717.4255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -21.9096 | -47.1697 | 52.0097 | 8016.6462 | 19.8181 | 750.3604 | [5 empty] | 521.887 | 541.3972 | 446.1896 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 717.8234 |  |  |  |  | 522.192 | 542.546 | 444.2977 | [7 empty] | -0.1598 | 0.5767 | 0.5985 | 4979.4129 | 0.5545 | 718.1406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -21.9359 | -47.1842 | 52.034 | 8016.252 | 19.806 | 750.5648 | [5 empty] | 524.1294 | 543.7234 | 448.1068 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 718.4649 |  |  |  |  | 523.6345 | 544.192 | 445.6711 | [7 empty] | -0.23 | 0.5815 | 0.6253 | 4980.3496 | 0.5961 | 718.5939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -22.0104 | -47.2466 | 52.122 | 8016.4881 | 19.8185 | 751.1789 | [5 empty] | 526.3811 | 546.0593 | 450.0319 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 719.1065 |  |  |  |  | 525.8656 | 547.113 | 448.3623 | [7 empty] | -0.5313 | 0.5631 | 0.7742 | 4985.8394 | 0.7893 | 719.395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -22.0582 | -47.2594 | 52.1538 | 8015.4524 | 19.8102 | 751.4804 | [5 empty] | 528.6422 | 548.4049 | 451.965 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 719.748 |  |  |  |  | 527.2477 | 548.7397 | 449.6699 | [7 empty] | -0.6165 | 0.5796 | 0.8462 | 4986.5316 | 0.8635 | 719.8394 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -22.0988 | -47.2857 | 52.1948 | 8015.3968 | 19.8042 | 751.7755 | [5 empty] | 530.9126 | 550.7602 | 453.9061 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 720.3896 |  |  |  |  | 529.8969 | 551.2485 | 455.8531 | [7 empty] | -0.8281 | -0.1927 | 0.8502 | 5020.723 | 0.712 | 720.5222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -22.1923 | -47.2521 | 52.204 | 8012.1961 | 19.7881 | 752.0489 | [5 empty] | 533.1924 | 553.1253 | 455.8553 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 721.0311 |  |  |  |  | 532.612 | 553.9913 | 453.7177 | [7 empty] | -0.4477 | 0.6092 | 0.756 | 4982.7766 | 0.7593 | 721.2653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -22.2261 | -47.2719 | 52.2363 | 8011.6584 | 19.7802 | 752.3219 | [5 empty] | 535.4817 | 555.5001 | 457.8125 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 721.6726 |  |  |  |  | 537.1473 | 557.4824 | 455.418 | [7 empty] | 0.1993 | 0.7507 | 0.7767 | 4967.1899 | 0.5871 | 722.2061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -22.2707 | -47.2953 | 52.2765 | 8011.5935 | 19.7739 | 752.6073 | [5 empty] | 537.7805 | 557.8848 | 459.7778 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 722.3141 |  |  |  |  | 538.2868 | 558.5142 | 456.8463 | [7 empty] | 0.2223 | 0.6355 | 0.6732 | 4971.3946 | 0.492 | 722.483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -22.3694 | -47.2676 | 52.2936 | 8008.2939 | 19.7618 | 752.9451 | [5 empty] | 540.0888 | 560.2794 | 461.7513 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 722.9557 |  |  |  |  | 540.4227 | 561.0097 | 459.5221 | [7 empty] | 0.0464 | 0.5374 | 0.5394 | 4978.0308 | 0.4352 | 723.1508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -22.4059 | -47.2798 | 52.3202 | 8007.3569 | 19.7525 | 753.2052 | [5 empty] | 542.4066 | 562.6839 | 463.733 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 723.5972 |  |  |  |  | 542.7322 | 563.579 | 462.1709 | [7 empty] | -0.0735 | 0.4496 | 0.4555 | 4983.3839 | 0.4068 | 723.8353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -22.4437 | -47.3051 | 52.3593 | 8007.5145 | 19.7461 | 753.467 | [5 empty] | 544.7341 | 565.0984 | 465.7229 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 724.2387 |  |  |  |  | 544.6286 | 565.3401 | 467.2115 | [7 empty] | -0.2583 | -0.2128 | 0.3347 | 5012.4463 | 0.2379 | 724.3028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -22.4861 | -47.3309 | 52.4007 | 8007.0053 | 19.7423 | 753.8018 | [5 empty] | 547.0712 | 567.5229 | 467.721 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 724.8803 |  |  |  |  | 547.5449 | 568.1724 | 465.1638 | [7 empty] | 0.1679 | 0.5674 | 0.5917 | 4975.0894 | 0.4401 | 725.0517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -22.5424 | -47.3432 | 52.436 | 8005.8612 | 19.7363 | 754.1304 | [5 empty] | 549.418 | 569.9574 | 469.7274 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 725.5218 |  |  |  |  | 549.8688 | 570.7054 | 467.9253 | [7 empty] | 0.0606 | 0.4515 | 0.4555 | 4981.3223 | 0.361 | 725.7184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -22.6002 | -47.3539 | 52.4706 | 8004.4583 | 19.7308 | 754.4746 | [5 empty] | 551.7745 | 572.402 | 471.7421 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 726.1633 |  |  |  |  | 551.5647 | 572.9056 | 470.6422 | [7 empty] | -0.2065 | 0.3135 | 0.3754 | 4990.8684 | 0.3765 | 726.2952 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -22.5944 | -47.3543 | 52.4684 | 8004.3937 | 19.7106 | 754.4678 | [5 empty] | 554.1408 | 574.8567 | 473.7651 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 726.8049 |  |  |  |  | 553.8201 | 575.2414 | 473.3029 | [7 empty] | -0.2607 | 0.1808 | 0.3172 | 4996.9205 | 0.3276 | 726.9052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -22.7192 | -47.3454 | 52.5143 | 7999.078 | 19.715 | 755.182 | [5 empty] | 556.5168 | 577.3216 | 475.7966 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 727.4464 |  |  |  |  | 557.0761 | 578.4405 | 477.443 | [7 empty] | -0.295 | -0.0983 | 0.311 | 5008.4021 | 0.2559 | 727.7367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -22.8075 | -47.369 | 52.5738 | 7997.9943 | 19.7174 | 755.6666 | [5 empty] | 558.9164 | 579.8109 | 477.8481 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | 728.0916 |  |  |  |  | 558.1454 | 579.8109 | 478.9122 | [7 empty] | -0.4365 | -0.1437 | 0.4596 | 5012.3581 | 0.3724 | 728.0916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.009 | -0.7146 | 1.0026 | 11507.8763 | 1.9492 | [6 empty] | 1.2168 | 1.129 | 0.8322 | [5 empty] | 0.6075 | 0.0899 | 4306.2267 | [5 empty] | 1.3212 | 1.2371 | 1.2654 | [7 empty] | 0.353 | -0.4475 | 0.5946 | 5711.883 | 1.0907 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7667 | -0.5816 | 0.8665 | 4628.5919 | 2.224 | [6 empty] | 1.5467 | 1.2973 | 0.8427 | [5 empty] | 1.4119 | 0.2088 | 3631.2772 | [5 empty] | 1.6748 | 1.4291 | 1.2511 | [7 empty] | 1.1642 | -0.2721 | 0.541 | 4664.8493 | 0.9305 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.2841 | -0.2619 | 2.9068 | 2244.3827 | 5.513 | [6 empty] | 1.9652 | 1.5108 | 0.8561 | [5 empty] | 2.4449 | 0.3616 | 1865.453 | [5 empty] | 2.1778 | 1.6877 | 1.2583 | [7 empty] | 2.3738 | -0.0816 | 0.4489 | 3746.1442 | 0.8645 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.6822 | 0.2633 | 6.9471 | 2244.3827 | 9.5421 | [6 empty] | 2.4852 | 1.7761 | 0.8726 | [5 empty] | 3.7412 | 0.5533 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.7303 | 1.9981 | 1.2527 | [7 empty] | 3.6581 | 0.2047 | 0.3584 | 1861.4008 | 0.6559 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 17.3961 | 0.9363 | 12.058 | 2244.3827 | 11.7617 | [6 empty] | 3.1212 | 2.1006 | 0.8929 | [5 empty] | 5.3389 | 0.7897 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.0152 | 2.1428 | 1.3891 | [7 empty] | 4.2336 | 0.0975 | 1.3042 | 1884.1051 | 1.5664 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 27.1625 | 1.9279 | 19.8996 | 2244.3827 | 12.183 | [6 empty] | 3.89 | 2.4928 | 0.9174 | [5 empty] | 7.2811 | 1.0769 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.9514 | 2.6289 | 1.4034 | [7 empty] | 6.5457 | 0.4763 | 0.9495 | 2244.3827 | 1.0156 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 38.4453 | 3.0982 | 28.878 | 2244.3827 | 11.9073 | [6 empty] | 4.8103 | 2.9623 | 0.9467 | [5 empty] | 9.616 | 1.4222 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.8297 | 3.0872 | 1.399 | [7 empty] | 8.7522 | 0.8728 | 1.0237 | 2244.3827 | 0.9488 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 48.2421 | 4.1322 | 35.9171 | 2244.3827 | 11.7319 | [6 empty] | 5.9039 | 3.5202 | 0.9815 | [5 empty] | 12.3985 | 1.8338 | 2244.3827 | [5 empty] | 6.1363 | 3.7667 | 1.4176 | [7 empty] | 12.0385 | 1.4224 | 0.5467 | 2244.3827 | 0.5823 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 59.2984 | 5.3146 | 43.7097 | 2244.3827 | 12.2685 | [6 empty] | 7.1952 | 4.179 | 1.0226 | [5 empty] | 15.6913 | 2.3208 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3375 | 4.3664 | 1.3825 | [7 empty] | 15.2207 | 1.9738 | 0.5847 | 2244.3827 | 0.5208 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 69.5982 | 6.4242 | 50.157 | 2244.3827 | 12.8042 | [6 empty] | 8.7122 | 4.9529 | 1.0709 | [5 empty] | 19.5655 | 2.8938 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.5792 | 5.0135 | 1.4648 | [7 empty] | 18.2812 | 2.3917 | 1.3791 | 2244.3827 | 0.8264 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 79.9401 | 7.5386 | 56.1094 | 2244.3827 | 13.3783 | [6 empty] | 10.4869 | 5.8583 | 1.1274 | [5 empty] | 23.9729 | 3.5457 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.5992 | 6.0424 | 1.5465 | [7 empty] | 23.2219 | 3.0925 | 0.8772 | 2244.3827 | 0.6173 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 89.7042 | 8.5816 | 61.1993 | 2244.3827 | 13.8214 | [6 empty] | 12.5556 | 6.9136 | 1.1933 | [5 empty] | 28.6592 | 4.2388 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.6747 | 7.0936 | 1.5768 | [7 empty] | 27.9445 | 3.8338 | 0.8214 | 2244.3827 | 0.5415 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 98.2825 | 9.4933 | 64.8476 | 2244.3827 | 14.0154 | [6 empty] | 14.9596 | 8.1401 | 1.2698 | [5 empty] | 33.593 | 4.9686 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.4937 | 8.0451 | 1.6591 | [7 empty] | 31.5723 | 4.3958 | 2.1003 | 2244.3827 | 0.8597 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 108.7421 | 10.6138 | 70.1531 | 2244.3827 | 14.6068 | [6 empty] | 17.746 | 9.5616 | 1.3586 | [5 empty] | 38.759 | 5.7326 | 2244.3827 | [5 empty] | 17.7608 | 9.6944 | 1.6217 | [7 empty] | 37.9417 | 5.5145 | 0.8459 | 2244.3827 | 0.3596 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 117.564 | 11.5446 | 73.5875 | 2244.3827 | 14.8555 | [6 empty] | 20.9686 | 11.2056 | 1.4612 | [5 empty] | 44.1475 | 6.5296 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.6483 | 11.1364 | 1.736 | [7 empty] | 42.8945 | 6.1521 | 1.3086 | 2244.3827 | 0.5276 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 126.2285 | 12.4542 | 76.6443 | 2244.3827 | 15.0695 | [6 empty] | 24.6884 | 13.1033 | 1.5796 | [5 empty] | 49.7538 | 7.3588 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.4465 | 13.1062 | 1.8316 | [7 empty] | 48.5936 | 7.1044 | 1.1877 | 2244.3827 | 0.403 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 134.9267 | 13.3698 | 79.5169 | 2244.3827 | 15.2916 | [6 empty] | 28.975 | 15.2902 | 1.7161 | [5 empty] | 55.5767 | 8.2201 | 2244.3827 | [5 empty] | 28.9124 | 15.3189 | 1.98 | [7 empty] | 54.9485 | 7.9132 | 0.6991 | 2244.3827 | 0.4197 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 141.928 | 14.1093 | 80.465 | 2244.3827 | 15.1508 | [6 empty] | 33.9077 | 17.8067 | 1.8732 | [5 empty] | 61.6183 | 9.1136 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.0301 | 17.4728 | 2.2174 | [7 empty] | 59.7449 | 8.6057 | 1.941 | 2244.3827 | 0.7176 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 151.2112 | 15.0873 | 83.4808 | 2244.3827 | 15.4847 | [6 empty] | 39.5768 | 20.6989 | 2.0537 | [5 empty] | 67.883 | 10.0402 | 2244.3827 | [5 empty] | 39.0349 | 20.4538 | 2.1609 | [7 empty] | 67.0657 | 9.8351 | 0.8427 | 2244.3827 | 0.2878 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 158.9029 | 15.8886 | 84.6666 | 2244.3827 | 15.4573 | [6 empty] | 46.085 | 24.0192 | 2.261 | [5 empty] | 74.3775 | 11.0008 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.0686 | 23.9935 | 2.4212 | [7 empty] | 74.2567 | 10.7875 | 0.2451 | 2244.3827 | 0.2955 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 166.5407 | 16.6903 | 85.5598 | 2244.3827 | 15.3961 | [6 empty] | 53.5497 | 27.8273 | 2.4987 | [5 empty] | 81.1098 | 11.9965 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.7177 | 27.8755 | 2.719 | [7 empty] | 81.1693 | 11.7392 | 0.2641 | 2244.3827 | 0.3829 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 174.1467 | 17.4819 | 86.1722 | 2244.3827 | 15.2985 | [6 empty] | 62.1041 | 32.1915 | 2.7711 | [5 empty] | 88.0896 | 13.0289 | 2244.3827 | [5 empty] | 62.3769 | 32.2137 | 2.8257 | [7 empty] | 88.6158 | 12.8988 | 0.542 | 2244.3827 | 0.1914 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 181.619 | 18.2615 | 86.3914 | 2244.3827 | 15.1335 | [6 empty] | 71.9004 | 37.1892 | 3.083 | [5 empty] | 95.3279 | 14.0994 | 2244.3827 | [5 empty] | 72.0923 | 37.1723 | 3.0999 | [7 empty] | 95.7841 | 14.0056 | 0.4657 | 2244.3827 | 0.1291 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 189.7677 | 19.1143 | 87.0186 | 2244.3827 | 15.0818 | [6 empty] | 83.1119 | 42.9089 | 3.44 | [5 empty] | 102.8367 | 15.21 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.078 | 42.7406 | 3.633 | [7 empty] | 103.0731 | 14.9048 | 0.3861 | 2244.3827 | 0.4188 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 195.8993 | 19.7472 | 85.3373 | 2244.3827 | 14.4929 | [6 empty] | 95.9362 | 49.4514 | 3.8484 | [5 empty] | 110.6291 | 16.3626 | 2244.3827 | [5 empty] | 96.0859 | 49.5057 | 3.8731 | [7 empty] | 110.7577 | 16.3415 | 0.1302 | 2244.3827 | 0.0461 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 204.017 | 20.5924 | 85.3518 | 2244.3827 | 14.3207 | [6 empty] | 110.5985 | 56.9316 | 4.3153 | [5 empty] | 118.7191 | 17.5591 | 2244.3827 | [5 empty] | 110.5441 | 56.9607 | 4.4595 | [7 empty] | 118.4553 | 17.4811 | 0.2751 | 2244.3827 | 0.173 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 210.9645 | 21.3157 | 83.8806 | 2244.3827 | 13.7693 | [6 empty] | 127.3557 | 65.4805 | 4.8489 | [5 empty] | 127.1216 | 18.8019 | 2244.3827 | [5 empty] | 127.8435 | 65.6576 | 4.9879 | [7 empty] | 127.4377 | 18.6993 | 0.3323 | 2244.3827 | 0.1954 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 217.9698 | 22.0408 | 82.1405 | 2244.3827 | 13.0698 | [6 empty] | 146.5009 | 75.2476 | 5.4585 | [5 empty] | 135.8524 | 20.0932 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.2817 | 74.1679 | 5.6036 | [7 empty] | 134.6436 | 19.8348 | 1.2361 | 2244.3827 | 0.3806 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 224.5243 | 22.717 | 79.6063 | 2244.3827 | 11.9647 | [6 empty] | 168.3681 | 86.4035 | 6.1549 | [5 empty] | 144.9284 | 21.4356 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.1838 | 86.2514 | 6.0236 | [7 empty] | 145.0377 | 21.4708 | 0.1148 | 2244.3827 | 0.1083 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 231.1266 | 23.4 | 76.7616 | 2244.3827 | 10.5693 | [6 empty] | 193.3389 | 99.1427 | 6.95 | [5 empty] | 154.367 | 22.8316 | 2244.3827 | [5 empty] | 192.3452 | 98.636 | 7.1278 | [7 empty] | 153.9012 | 22.6564 | 0.4977 | 2244.3827 | 0.2347 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 238.5251 | 24.1681 | 74.3382 | 2244.3827 | 9.2463 | [6 empty] | 221.8486 | 113.6873 | 7.8579 | [5 empty] | 164.187 | 24.284 | 2244.3827 | [5 empty] | 221.1311 | 113.1797 | 7.9665 | [7 empty] | 164.1308 | 24.1098 | 0.183 | 2244.3827 | 0.1942 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 244.3438 | 24.7776 | 70.2667 | 2244.3827 | 7.7225 | [6 empty] | 253.3169 | 129.7413 | 8.8599 | [5 empty] | 174.0838 | 25.7478 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.636 | 128.4061 | 9.3252 | [7 empty] | 172.9818 | 25.3658 | 1.1664 | 2244.3827 | 0.4873 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.9315 | -0.4582 | 1.1001 | 9788.3311 | 2.1436 | [6 empty] | 1.1872 | 1.4157 | 0.8804 | [5 empty] | -0.5641 | 0.5788 | 4443.0297 | [5 empty] | 1.3222 | 1.4835 | 1.2916 | [7 empty] | -0.4947 | -0.053 | 0.6356 | 5435.8978 | 1.3085 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -3.0611 | 0.8253 | 1.8084 | 5572.3214 | 3.0652 | [6 empty] | 1.4786 | 1.9583 | 0.9539 | [5 empty] | -1.3374 | 1.3721 | 4128.3534 | [5 empty] | 1.5792 | 1.9618 | 1.38 | [7 empty] | -1.1685 | 0.5641 | 0.8255 | 4874.3902 | 1.4922 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -7.2964 | 3.572 | 5.0893 | 4572.2464 | 7.2088 | [6 empty] | 1.8482 | 2.6466 | 1.047 | [5 empty] | -2.343 | 2.4039 | 3939.4302 | [5 empty] | 2.0264 | 2.6657 | 1.4415 | [7 empty] | -1.8471 | 1.598 | 0.9463 | 4315.4353 | 1.5772 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -13.5889 | 7.7296 | 10.7617 | 4240.8576 | 11.3686 | [6 empty] | 2.3074 | 3.5017 | 1.1627 | [5 empty] | -3.609 | 3.7028 | 3819.2805 | [5 empty] | 2.5835 | 3.6074 | 1.5222 | [7 empty] | -2.9557 | 3.0542 | 0.9206 | 3988.6033 | 1.3336 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -20.4038 | 12.3326 | 16.7785 | 4097.8548 | 12.8973 | [6 empty] | 2.8691 | 4.5477 | 1.3042 | [5 empty] | -5.1688 | 5.3032 | 3739.0363 | [5 empty] | 3.0291 | 4.5088 | 1.6523 | [7 empty] | -4.4665 | 4.4261 | 1.1236 | 3901.6779 | 1.369 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -27.3081 | 17.0544 | 22.5427 | 4019.0599 | 13.519 | [6 empty] | 3.548 | 5.8119 | 1.4753 | [5 empty] | -7.0281 | 7.2108 | 3683.2547 | [5 empty] | 3.8167 | 5.8821 | 1.8224 | [7 empty] | -6.2287 | 6.4807 | 1.0827 | 3771.4532 | 1.1326 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -33.997 | 21.6292 | 27.8874 | 3973.504 | 14.1366 | [6 empty] | 4.3607 | 7.3254 | 1.6801 | [5 empty] | -9.0104 | 9.2447 | 3643.1942 | [5 empty] | 4.4615 | 7.267 | 2.0049 | [7 empty] | -8.5062 | 8.4271 | 0.9606 | 3741.6079 | 0.8415 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -40.531 | 26.0949 | 32.9459 | 3944.3003 | 15.0215 | [6 empty] | 5.3265 | 9.1238 | 1.9235 | [5 empty] | -11.0667 | 11.3544 | 3613.6452 | [5 empty] | 5.5057 | 9.2359 | 2.3122 | [7 empty] | -10.848 | 10.6954 | 0.6943 | 3702.5351 | 0.6263 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -46.8247 | 30.3846 | 37.6263 | 3924.9174 | 15.9356 | [6 empty] | 6.4668 | 11.2474 | 2.2108 | [5 empty] | -13.1854 | 13.5282 | 3591.362 | [5 empty] | 6.5474 | 11.1947 | 2.4502 | [7 empty] | -12.7957 | 12.9671 | 0.6832 | 3634.3366 | 0.4992 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -52.7705 | 34.4196 | 41.804 | 3912.081 | 16.7582 | [6 empty] | 7.8065 | 13.7422 | 2.5484 | [5 empty] | -15.3615 | 15.7609 | 3574.2438 | [5 empty] | 7.7246 | 13.5884 | 2.8718 | [7 empty] | -15.3805 | 15.0458 | 0.7153 | 3646.033 | 0.6574 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -58.6209 | 38.3808 | 45.788 | 3902.6036 | 17.5891 | [6 empty] | 9.3738 | 16.6608 | 2.9433 | [5 empty] | -17.5936 | 18.051 | 3560.8855 | [5 empty] | 9.063 | 16.3314 | 3.2738 | [7 empty] | -17.9965 | 17.2799 | 0.87 | 3642.3665 | 0.8659 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -64.4817 | 42.3501 | 49.7082 | 3894.9385 | 18.469 | [6 empty] | 11.2006 | 20.0627 | 3.4037 | [5 empty] | -19.8827 | 20.3995 | 3550.3203 | [5 empty] | 11.4152 | 20.041 | 3.5067 | [7 empty] | -19.1407 | 20.1179 | 0.7937 | 3542.4153 | 0.4078 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -69.8096 | 45.9368 | 52.9017 | 3890.0767 | 19.1497 | [6 empty] | 13.3236 | 24.0161 | 3.9387 | [5 empty] | -22.2313 | 22.8092 | 3541.867 | [5 empty] | 13.0528 | 23.6625 | 4.034 | [7 empty] | -22.3371 | 22.4452 | 0.3791 | 3565.7483 | 0.3608 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -75.4939 | 49.769 | 56.4392 | 3885.4624 | 20.0198 | [6 empty] | 15.7843 | 28.5985 | 4.5587 | [5 empty] | -24.6428 | 25.2834 | 3535.0356 | [5 empty] | 15.7375 | 28.4765 | 4.6953 | [7 empty] | -24.5754 | 25.019 | 0.2728 | 3548.4616 | 0.2222 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -81.0227 | 53.4839 | 59.6963 | 3882.1274 | 20.8526 | [6 empty] | 18.6302 | 33.8981 | 5.2759 | [5 empty] | -27.1215 | 27.8265 | 3529.4659 | [5 empty] | 18.5491 | 33.4791 | 5.5344 | [7 empty] | -26.6384 | 27.2086 | 0.7843 | 3546.8571 | 0.4312 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -86.3207 | 57.0465 | 62.5847 | 3879.2406 | 21.6033 | [6 empty] | 21.9152 | 40.0154 | 6.1036 | [5 empty] | -29.6717 | 30.4431 | 3524.8901 | [5 empty] | 21.5956 | 39.5775 | 6.3365 | [7 empty] | -29.7858 | 29.9786 | 0.4783 | 3549.2753 | 0.4099 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -91.4874 | 60.5078 | 65.2105 | 3877.2605 | 22.3174 | [6 empty] | 25.7007 | 47.0649 | 7.0575 | [5 empty] | -32.2986 | 33.1382 | 3521.1051 | [5 empty] | 25.8492 | 46.7107 | 7.1424 | [7 empty] | -31.43 | 32.7638 | 0.9458 | 3514.6637 | 0.3363 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -96.5481 | 63.9042 | 67.6061 | 3875.3376 | 22.9824 | [6 empty] | 30.0569 | 55.1769 | 8.1552 | [5 empty] | -35.007 | 35.9171 | 3517.9552 | [5 empty] | 30.0474 | 54.8382 | 8.1729 | [7 empty] | -34.5499 | 35.6953 | 0.5081 | 3515.0065 | 0.18 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -101.7137 | 67.37 | 70.0123 | 3873.6637 | 23.5313 | [6 empty] | 35.0633 | 64.4999 | 9.4168 | [5 empty] | -37.8025 | 38.7852 | 3515.3199 | [5 empty] | 35.2791 | 63.941 | 9.3786 | [7 empty] | -36.6464 | 38.4434 | 1.2057 | 3501.2166 | 0.4137 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -106.8196 | 70.7848 | 72.223 | 3872.4491 | 23.3336 | [6 empty] | 40.8108 | 75.2029 | 10.8651 | [5 empty] | -40.6906 | 41.7484 | 3513.1047 | [5 empty] | 40.7536 | 74.8857 | 11.1303 | [7 empty] | -40.465 | 41.3943 | 0.4198 | 3521.2025 | 0.2061 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -111.6851 | 74.0461 | 74.025 | 3871.2029 | 22.5037 | [6 empty] | 47.4029 | 87.4787 | 12.5262 | [5 empty] | -43.677 | 44.8125 | 3511.2343 | [5 empty] | 47.1516 | 86.8511 | 12.2604 | [7 empty] | -43.3583 | 44.7732 | 0.3211 | 3503.8463 | 0.191 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -116.6394 | 77.3583 | 75.7952 | 3870.2994 | 21.6332 | [6 empty] | 54.9573 | 101.5467 | 14.4299 | [5 empty] | -46.7678 | 47.9835 | 3509.6493 | [5 empty] | 55.4609 | 101.1675 | 14.2915 | [7 empty] | -45.6011 | 47.8034 | 1.1805 | 3493.7413 | 0.3819 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -121.48 | 80.5981 | 77.2923 | 3869.4158 | 20.7178 | [6 empty] | 63.6085 | 117.657 | 16.6099 | [5 empty] | -49.9689 | 51.2679 | 3508.3014 | [5 empty] | 63.6457 | 116.6285 | 16.3667 | [7 empty] | -48.932 | 51.011 | 1.0683 | 3496.1392 | 0.3574 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -126.3216 | 83.837 | 78.6425 | 3868.6191 | 19.8067 | [6 empty] | 73.5095 | 136.0946 | 19.1048 | [5 empty] | -53.2869 | 54.6722 | 3507.1515 | [5 empty] | 74.0487 | 136.0205 | 18.7204 | [7 empty] | -52.4793 | 54.7612 | 0.8125 | 3491.5504 | 0.3141 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -130.7927 | 86.8282 | 79.4036 | 3867.9565 | 18.771 | [6 empty] | 84.8348 | 157.1845 | 21.9586 | [5 empty] | -56.7284 | 58.2031 | 3506.1678 | [5 empty] | 85.7034 | 157.0979 | 21.6991 | [7 empty] | -55.601 | 58.1596 | 1.1282 | 3490.623 | 0.3511 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -135.5874 | 90.0366 | 80.3844 | 3867.2962 | 17.8644 | [6 empty] | 97.7832 | 181.2972 | 25.2215 | [5 empty] | -60.3002 | 61.8677 | 3505.3242 | [5 empty] | 97.2989 | 181.0109 | 25.3737 | [7 empty] | -60.642 | 61.7877 | 0.3511 | 3511.6946 | 0.1373 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -140.11 | 93.0583 | 80.8779 | 3866.8012 | 16.8866 | [6 empty] | 112.5816 | 208.8549 | 28.9505 | [5 empty] | -64.0094 | 65.6734 | 3504.5991 | [5 empty] | 113.4705 | 209.1333 | 28.9426 | [7 empty] | -63.2994 | 65.6219 | 0.7119 | 3497.1225 | 0.1928 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -144.7025 | 96.1321 | 81.2817 | 3866.2206 | 15.9634 | [6 empty] | 129.4889 | 240.3396 | 33.2109 | [5 empty] | -67.8635 | 69.6277 | 3503.9744 | [5 empty] | 131.9755 | 242.1928 | 32.9749 | [7 empty] | -66.6611 | 69.8451 | 1.2219 | 3486.6163 | 0.4294 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -149.2978 | 99.2065 | 81.5086 | 3865.7361 | 15.086 | [6 empty] | 148.8 | 276.3009 | 38.0771 | [5 empty] | -71.8702 | 73.7385 | 3503.4354 | [5 empty] | 149.7667 | 277.2371 | 38.2269 | [7 empty] | -71.578 | 73.7745 | 0.2944 | 3500.384 | 0.1098 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -153.6587 | 102.1241 | 81.2794 | 3865.2963 | 14.2133 | [6 empty] | 170.852 | 317.3662 | 43.6339 | [5 empty] | -76.0375 | 78.0142 | 3502.9694 | [5 empty] | 170.5733 | 317.3824 | 43.9089 | [7 empty] | -76.2864 | 77.9551 | 0.2559 | 3507.0126 | 0.087 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -158.2821 | 105.2226 | 81.1645 | 3864.7818 | 13.4861 | [6 empty] | 196.0291 | 364.2512 | 49.9783 | [5 empty] | -80.3739 | 82.4633 | 3502.5661 | [5 empty] | 196.6478 | 364.4759 | 50.707 | [7 empty] | -80.0877 | 82.211 | 0.3815 | 3504.9849 | 0.0912 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -162.4638 | 108.0444 | 80.531 | 3864.0556 | 12.8266 | [6 empty] | 223.819 | 416.0016 | 56.981 | [5 empty] | -84.7451 | 86.9481 | 3502.2266 | [5 empty] | 225.9503 | 417.5411 | 56.9669 | [7 empty] | -83.9881 | 87.0139 | 0.7599 | 3494.7218 | 0.2066 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.3826 | -1.1317 | 0.6176 | 4.391e+18 | 1.602 | [6 empty] | 1.0469 | 1.0352 | 1.2377 | [5 empty] | -0.0573 | -0.6067 | 7007.278 | [5 empty] | 1.1424 | 1.1547 | 1.4458 | [7 empty] | -0.2042 | -0.7569 | 0.2101 | 7536.6874 | 0.4129 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.423 | -2.3158 | 1.0541 | 4.391e+18 | 3.7615 | [6 empty] | 1.1551 | 1.081 | 1.7774 | [5 empty] | -0.1233 | -1.3052 | 11605.5026 | [5 empty] | 1.1858 | 1.1649 | 1.9309 | [7 empty] | -0.3576 | -1.4015 | 0.2533 | 12423.7461 | 0.5837 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.5092 | -3.9259 | 1.8698 | 2.9273e+18 | 7.5041 | [6 empty] | 1.2923 | 1.1392 | 2.4621 | [5 empty] | -0.1967 | -2.0824 | 40914.7026 | [5 empty] | 1.4206 | 1.2969 | 2.3522 | [7 empty] | -0.1496 | -1.8457 | 0.2413 | 14989.0446 | 0.6869 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.6555 | -6.0385 | 3.13 | 2.9273e+18 | 10.3255 | [6 empty] | 1.4628 | 1.2114 | 3.3127 | [5 empty] | -0.2769 | -2.9315 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5987 | 1.3778 | 3.1559 | [7 empty] | -0.2129 | -2.718 | 0.2228 | 126998.8566 | 0.7581 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.8286 | -8.3061 | 4.4765 | 2.9273e+18 | 10.9821 | [6 empty] | 1.6713 | 1.2998 | 4.3532 | [5 empty] | -0.364 | -3.8537 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.7506 | 1.4444 | 4.1015 | [7 empty] | -0.3837 | -3.6346 | 0.2201 | 2.9273e+18 | 0.9196 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -1.0945 | -11.625 | 6.7968 | 2.9273e+18 | 11.131 | [6 empty] | 1.9234 | 1.4067 | 5.6108 | [5 empty] | -0.4589 | -4.858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.0557 | 1.5792 | 5.861 | [7 empty] | -0.619 | -5.1214 | 0.3083 | 4.391e+18 | 0.3967 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -1.414 | -15.568 | 9.6463 | 2.9273e+18 | 11.4228 | [6 empty] | 2.2252 | 1.5346 | 7.1165 | [5 empty] | -0.5629 | -5.9593 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.3322 | 1.7096 | 6.9004 | [7 empty] | -0.6059 | -5.958 | 0.043 | 4.391e+18 | 0.6243 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -1.756 | -19.6825 | 12.5506 | 4.391e+18 | 11.7691 | [6 empty] | 2.5838 | 1.6865 | 8.9055 | [5 empty] | -0.678 | -7.1783 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.6485 | 1.8355 | 8.614 | [7 empty] | -0.745 | -7.1856 | 0.0674 | 4.391e+18 | 0.5721 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -2.2078 | -25.1026 | 16.622 | 4.391e+18 | 12.3551 | [6 empty] | 3.0072 | 1.866 | 11.0179 | [5 empty] | -0.8066 | -8.5397 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 3.1647 | 2.0539 | 11.3636 | [7 empty] | -0.9634 | -9.0093 | 0.495 | 4.391e+18 | 0.2498 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -2.7151 | -31.2042 | 21.2055 | 4.391e+18 | 12.7054 | [6 empty] | 3.5046 | 2.0768 | 13.4997 | [5 empty] | -0.9514 | -10.0722 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.634 | 2.2602 | 13.2067 | [7 empty] | -0.9498 | -10.2776 | 0.2055 | 4.391e+18 | 0.4726 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -3.3008 | -38.2013 | 26.4835 | 4.391e+18 | 12.8341 | [6 empty] | 4.0865 | 2.3234 | 16.403 | [5 empty] | -1.1153 | -11.8081 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.2091 | 2.5105 | 15.9311 | [7 empty] | -1.0861 | -12.0076 | 0.2016 | 2.9273e+18 | 0.541 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -3.8889 | -45.2764 | 31.5989 | 2.9273e+18 | 12.8332 | [6 empty] | 4.7648 | 2.6109 | 19.7872 | [5 empty] | -1.3019 | -13.7836 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.8852 | 2.816 | 18.9794 | [7 empty] | -1.2185 | -13.9513 | 0.1873 | 2.9273e+18 | 0.687 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -4.4097 | -51.5146 | 35.5935 | 2.9273e+18 | 12.661 | [6 empty] | 5.553 | 2.9449 | 23.7199 | [5 empty] | -1.5149 | -16.039 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.7585 | 3.1896 | 23.4624 | [7 empty] | -1.5097 | -16.5787 | 0.5397 | 2.9273e+18 | 0.4502 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -5.0458 | -59.0995 | 40.6133 | 4.391e+18 | 12.7344 | [6 empty] | 6.4667 | 3.3322 | 28.2783 | [5 empty] | -1.7587 | -18.6194 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.7088 | 3.5665 | 27.988 | [7 empty] | -1.6621 | -19.1793 | 0.5681 | 2.9273e+18 | 0.4683 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -5.602 | -65.7963 | 44.3644 | 4.391e+18 | 12.6919 | [6 empty] | 7.5233 | 3.78 | 33.5502 | [5 empty] | -2.0379 | -21.5753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.6307 | 3.9735 | 33.1492 | [7 empty] | -2.0941 | -22.0191 | 0.4473 | 2.9273e+18 | 0.3585 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -6.1526 | -72.353 | 47.5412 | 4.391e+18 | 12.6569 | [6 empty] | 8.743 | 4.2969 | 39.6355 | [5 empty] | -2.3579 | -24.9635 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.8861 | 4.5108 | 39.2542 | [7 empty] | -2.3951 | -25.5099 | 0.5477 | 4.391e+18 | 0.363 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -6.6912 | -78.7956 | 50.1049 | 4.391e+18 | 12.6316 | [6 empty] | 10.1486 | 4.8926 | 46.6482 | [5 empty] | -2.7248 | -28.848 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 10.2822 | 5.1347 | 45.3605 | [7 empty] | -2.6026 | -29.2522 | 0.4223 | 4.391e+18 | 0.5266 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -7.1476 | -84.256 | 51.1847 | 4.391e+18 | 12.451 | [6 empty] | 11.766 | 5.5781 | 54.7177 | [5 empty] | -3.1385 | -33.2285 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.9392 | 5.8157 | 53.3626 | [7 empty] | -2.9236 | -33.5569 | 0.3925 | 2.9273e+18 | 0.4777 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -7.731 | -91.2516 | 53.5332 | 2.9273e+18 | 12.519 | [6 empty] | 13.6248 | 6.3659 | 63.9919 | [5 empty] | -3.5779 | -37.8797 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.693 | 6.5579 | 61.8673 | [7 empty] | -3.2804 | -37.8302 | 0.3016 | 4.391e+18 | 0.4966 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -8.2371 | -97.3019 | 54.6852 | 4.391e+18 | 12.4112 | [6 empty] | 15.7588 | 7.2703 | 74.639 | [5 empty] | -4.0405 | -42.778 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.8899 | 7.4891 | 73.0573 | [7 empty] | -3.8182 | -42.8923 | 0.25 | 2.9273e+18 | 0.3808 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -8.7446 | -103.342 | 55.5781 | 2.9273e+18 | 12.2837 | [6 empty] | 18.2064 | 8.3076 | 86.8506 | [5 empty] | -4.5266 | -47.9242 | 4.391e+18 | [5 empty] | 18.4269 | 8.568 | 85.3557 | [7 empty] | -4.2544 | -48.1022 | 0.3252 | 2.9273e+18 | 0.3677 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -9.2339 | -109.2085 | 56.0446 | 2.9273e+18 | 12.1059 | [6 empty] | 21.0114 | 9.4964 | 100.845 | [5 empty] | -5.0364 | -53.3213 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.9926 | 9.6768 | 97.9698 | [7 empty] | -4.7218 | -53.0099 | 0.4427 | 2.9273e+18 | 0.3954 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -9.7226 | -115.0611 | 56.2412 | 2.9273e+18 | 11.9021 | [6 empty] | 24.2235 | 10.8577 | 116.8711 | [5 empty] | -5.5702 | -58.9734 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.4058 | 11.023 | 115.8758 | [7 empty] | -5.3438 | -59.0333 | 0.2343 | 2.9273e+18 | 0.2066 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -10.2582 | -121.3734 | 56.638 | 2.9273e+18 | 11.747 | [6 empty] | 27.8997 | 12.4157 | 135.2123 | [5 empty] | -6.1287 | -64.8861 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.0231 | 12.5955 | 133.9395 | [7 empty] | -5.9556 | -64.8872 | 0.1731 | 4.391e+18 | 0.1911 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -10.6828 | -126.4571 | 55.5328 | 2.9273e+18 | 11.3576 | [6 empty] | 32.1046 | 14.1978 | 156.1919 | [5 empty] | -6.7125 | -71.0664 | 4.391e+18 | [5 empty] | 32.3505 | 14.404 | 154.6973 | [7 empty] | -6.3868 | -71.0475 | 0.3262 | 4.391e+18 | 0.238 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -11.2048 | -132.6199 | 55.2342 | 2.9273e+18 | 11.1154 | [6 empty] | 36.9123 | 16.2354 | 180.1785 | [5 empty] | -7.3223 | -77.5224 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.1925 | 16.4221 | 179.0101 | [7 empty] | -7.0065 | -77.5263 | 0.3158 | 4.391e+18 | 0.207 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -11.6828 | -138.2514 | 54.1165 | 2.9273e+18 | 10.7478 | [6 empty] | 42.4069 | 18.564 | 207.5921 | [5 empty] | -7.959 | -84.2633 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.6363 | 18.7518 | 204.416 | [7 empty] | -7.4007 | -83.9389 | 0.6456 | 4.391e+18 | 0.3297 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -12.1454 | -143.667 | 52.4859 | 2.9273e+18 | 10.3045 | [6 empty] | 48.6844 | 21.2245 | 238.9122 | [5 empty] | -8.6235 | -91.2994 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.7058 | 21.3156 | 235.2471 | [7 empty] | -8.1496 | -90.836 | 0.6628 | 4.391e+18 | 0.2651 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -12.5893 | -148.8555 | 50.3199 | 4.391e+18 | 9.7813 | [6 empty] | 55.8545 | 24.2633 | 274.6854 | [5 empty] | -9.3171 | -98.6422 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 55.7146 | 24.3155 | 271.2453 | [7 empty] | -9.0265 | -98.2043 | 0.5255 | 4.391e+18 | 0.1664 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -13.0474 | -154.1725 | 47.9628 | 2.9273e+18 | 9.2351 | [6 empty] | 64.0423 | 27.7333 | 315.5359 | [5 empty] | -10.0408 | -106.304 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.1502 | 27.979 | 310.5776 | [7 empty] | -9.505 | -105.8091 | 0.7294 | 2.9273e+18 | 0.2787 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -13.5527 | -159.8961 | 45.6811 | 2.9273e+18 | 8.7079 | [6 empty] | 73.3904 | 31.6952 | 362.1758 | [5 empty] | -10.7959 | -114.2983 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.3951 | 31.8865 | 356.7084 | [7 empty] | -10.2784 | -113.7391 | 0.7619 | 4.391e+18 | 0.2517 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -14.0031 | -164.6467 | 42.3424 | 2.9273e+18 | 8.0182 | [6 empty] | 83.7086 | 36.0681 | 413.6556 | [5 empty] | -11.5587 | -122.3749 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.4711 | 36.1611 | 406.7424 | [7 empty] | -11.0321 | -121.6395 | 0.9046 | 2.9273e+18 | 0.2439 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -11.7413 | -6.3894 | 10.0519 | 25930.627 | 10.6455 | [6 empty] | 2.8062 | 3.7131 | 3.6512 | [5 empty] | -3.5746 | -0.5287 | 6533.9109 | [5 empty] | 2.9199 | 3.7635 | 3.7701 | [7 empty] | -3.3465 | -0.683 | 0.2754 | 6580.9975 | 0.576 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -9.6282 | -31.2423 | 24.4211 | 4.391e+18 | 9.3486 | [6 empty] | 3.9271 | 4.1881 | 9.244 | [5 empty] | -3.6374 | -7.5674 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 4.1584 | 4.3228 | 8.8225 | [7 empty] | -3.0565 | -7.0603 | 0.7711 | 40650.6225 | 1.1806 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -9.3723 | -56.2796 | 39.3801 | 2.9273e+18 | 11.1384 | [6 empty] | 6.1082 | 5.1125 | 20.1257 | [5 empty] | -3.9855 | -17.2696 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.3198 | 5.2928 | 19.3907 | [7 empty] | -3.5847 | -16.8349 | 0.5913 | 4.391e+18 | 0.8693 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -10.1586 | -80.2369 | 50.325 | 2.9273e+18 | 12.5129 | [6 empty] | 10.0864 | 6.7985 | 39.9741 | [5 empty] | -4.7416 | -30.2043 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.2866 | 6.9608 | 39.1979 | [7 empty] | -4.395 | -29.9957 | 0.4045 | 4.391e+18 | 0.5067 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -11.3568 | -103.0899 | 56.5764 | 4.391e+18 | 12.5325 | [6 empty] | 17.1022 | 9.7719 | 74.9775 | [5 empty] | -5.9146 | -46.7759 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.1351 | 9.8664 | 73.2471 | [7 empty] | -5.5866 | -46.308 | 0.5713 | 2.9273e+18 | 0.3518 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -12.7779 | -125.795 | 58.5181 | 2.9273e+18 | 11.9194 | [6 empty] | 29.243 | 14.9173 | 135.5508 | [5 empty] | -7.5472 | -67.5112 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.659 | 15.1367 | 135.5894 | [7 empty] | -7.2605 | -67.6977 | 0.342 | 4.391e+18 | 0.2269 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -14.2565 | -147.193 | 54.4716 | 4.391e+18 | 10.4774 | [6 empty] | 50.0278 | 23.7261 | 239.2507 | [5 empty] | -9.679 | -92.914 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.3422 | 24.1105 | 235.4662 | [7 empty] | -9.148 | -92.4918 | 0.6784 | 4.391e+18 | 0.3337 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -15.8454 | -167.488 | 44.3029 | 4.391e+18 | 8.1145 | [6 empty] | 85.0519 | 38.5698 | 413.9941 | [5 empty] | -12.3369 | -123.3243 | 4.391e+18 | [5 empty] | 85.1122 | 38.8748 | 408.096 | [7 empty] | -11.8361 | -122.7203 | 0.7846 | 2.9273e+18 | 0.2469 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -38.5043 | 14.355 | 28.6602 | 5103.4378 | 14.8223 | [6 empty] | 5.8252 | 9.3352 | 4.412 | [5 empty] | -10.83 | 6.9021 | 4378.0503 | [5 empty] | 5.9647 | 9.4959 | 4.6754 | [7 empty] | -10.8922 | 6.6468 | 0.2628 | 4442.6693 | 0.3609 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -33.0342 | -16.0787 | 26.873 | 23760.5792 | 14.0414 | [6 empty] | 6.9462 | 9.8103 | 10.0047 | [5 empty] | -10.4318 | -1.5429 | 6973.552 | [5 empty] | 7.2356 | 10.0463 | 10.1593 | [7 empty] | -10.1182 | -1.5063 | 0.3158 | 6862.1064 | 0.4828 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -27.5959 | -51.5278 | 41.4778 | 4.391e+18 | 13.345 | [6 empty] | 9.1272 | 10.7346 | 20.8865 | [5 empty] | -9.9901 | -13.972 | 36667.0879 | [5 empty] | 9.3266 | 10.9187 | 21.3641 | [7 empty] | -10.0205 | -14.2736 | 0.3031 | 38385.8425 | 0.2407 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -24.1869 | -82.0813 | 54.3988 | 2.9273e+18 | 13.2888 | [6 empty] | 13.1055 | 12.4207 | 40.7348 | [5 empty] | -9.729 | -29.639 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.2447 | 12.5674 | 40.6516 | [7 empty] | -9.663 | -29.4801 | 0.1721 | 4.391e+18 | 0.1397 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -22.4646 | -107.9219 | 61.2248 | 4.391e+18 | 13.7192 | [6 empty] | 20.1213 | 15.394 | 75.7383 | [5 empty] | -9.8808 | -48.0042 | 4.391e+18 | [5 empty] | 20.3015 | 15.7624 | 74.337 | [7 empty] | -9.7868 | -47.2373 | 0.7727 | 4.391e+18 | 0.3389 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -21.781 | -131.6341 | 63.2675 | 4.391e+18 | 13.4117 | [6 empty] | 32.2621 | 20.5395 | 136.3116 | [5 empty] | -10.6045 | -69.3617 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.6725 | 20.9159 | 134.8644 | [7 empty] | -10.1952 | -68.9419 | 0.5862 | 2.9273e+18 | 0.3409 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -21.8027 | -153.1302 | 59.3315 | 2.9273e+18 | 12.1134 | [6 empty] | 53.0469 | 29.3483 | 240.0115 | [5 empty] | -11.985 | -94.6167 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.0848 | 29.652 | 235.0728 | [7 empty] | -11.4837 | -93.6855 | 1.0575 | 2.9273e+18 | 0.3307 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -22.4262 | -173.1809 | 49.3063 | 2.9273e+18 | 9.7793 | [6 empty] | 88.071 | 44.1919 | 414.7549 | [5 empty] | -14.0537 | -124.5906 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.6325 | 44.8182 | 409.9134 | [7 empty] | -13.4854 | -124.0302 | 0.7981 | 2.9273e+18 | 0.3095 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -63.1574 | 34.3275 | 46.926 | 4310.4469 | 18.6432 | [6 empty] | 11.6994 | 20.2741 | 5.8922 | [5 empty] | -19.6207 | 16.8172 | 3863.2556 | [5 empty] | 11.8709 | 20.3775 | 5.7797 | [7 empty] | -19.2585 | 17.0142 | 0.4123 | 3830.337 | 0.343 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -58.3573 | 9.6294 | 39.2574 | 6456.5275 | 18.6561 | [6 empty] | 12.8204 | 20.7492 | 11.485 | [5 empty] | -19.1003 | 9.4531 | 4708.4351 | [5 empty] | 12.8803 | 20.7399 | 11.7128 | [7 empty] | -18.9722 | 9.1303 | 0.3473 | 4746.937 | 0.2585 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -51.6089 | -26.6073 | 40.9956 | 27953.8669 | 18.4129 | [6 empty] | 15.0014 | 21.6735 | 22.3667 | [5 empty] | -18.3012 | -2.7068 | 7130.3658 | [5 empty] | 15.0204 | 21.6358 | 22.3497 | [7 empty] | -18.1636 | -2.7429 | 0.1423 | 7129.131 | 0.1121 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -45.3818 | -63.3108 | 51.7098 | 4.391e+18 | 17.7409 | [6 empty] | 18.9797 | 23.3596 | 42.215 | [5 empty] | -17.329 | -19.8718 | 23033.0032 | [5 empty] | 18.9179 | 23.2676 | 41.3413 | [7 empty] | -17.0559 | -19.2678 | 0.6629 | 20977.7573 | 0.2662 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -40.6568 | -95.8809 | 59.7438 | 4.391e+18 | 18.0046 | [6 empty] | 25.9955 | 26.3329 | 77.2185 | [5 empty] | -16.442 | -41.2644 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.9505 | 26.4893 | 77.8383 | [7 empty] | -16.9197 | -41.4493 | 0.5122 | 4.391e+18 | 0.3869 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -37.2526 | -125.1309 | 62.967 | 2.9273e+18 | 18.0139 | [6 empty] | 38.1363 | 31.4784 | 137.7918 | [5 empty] | -15.9708 | -65.8693 | 4.391e+18 | [5 empty] | 38.1995 | 31.5832 | 136.64 | [7 empty] | -15.7803 | -65.3919 | 0.514 | 4.391e+18 | 0.1463 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -35.0995 | -150.3684 | 59.9621 | 4.391e+18 | 16.9816 | [6 empty] | 58.921 | 40.2872 | 241.4917 | [5 empty] | -16.1924 | -93.4652 | 4.391e+18 | [5 empty] | 59.6932 | 40.9255 | 241.9653 | [7 empty] | -15.9971 | -93.4119 | 0.2024 | 2.9273e+18 | 0.2251 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -34.1569 | -172.6227 | 50.888 | 4.391e+18 | 15.0635 | [6 empty] | 93.9452 | 55.1308 | 416.2351 | [5 empty] | -17.2624 | -124.6209 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.2668 | 55.6794 | 412.0964 | [7 empty] | -16.9084 | -123.9142 | 0.7904 | 4.391e+18 | 0.2301 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -85.4143 | 51.2665 | 60.6942 | 4091.2645 | 21.8585 | [6 empty] | 22.414 | 40.2268 | 8.5922 | [5 empty] | -29.4528 | 27.7699 | 3675.1245 | [5 empty] | 22.1666 | 39.8654 | 8.7469 | [7 empty] | -29.4929 | 27.4154 | 0.3567 | 3694.1187 | 0.2769 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -81.6418 | 32.1348 | 53.6107 | 4994.7794 | 22.2351 | [6 empty] | 23.5349 | 40.7019 | 14.1849 | [5 empty] | -28.9898 | 22.041 | 4045.2821 | [5 empty] | 23.5311 | 40.6105 | 14.2668 | [7 empty] | -28.8705 | 21.8869 | 0.195 | 4051.9199 | 0.0951 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -75.4295 | 0.5034 | 48.5871 | 7960.3682 | 22.982 | [6 empty] | 25.716 | 41.6262 | 25.0666 | [5 empty] | -28.1915 | 11.8734 | 4913.9206 | [5 empty] | 25.6433 | 41.6224 | 24.4357 | [7 empty] | -28.1924 | 12.4578 | 0.5844 | 4853.1974 | 0.3835 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -68.5218 | -35.9895 | 52.4078 | 29755.3825 | 22.5665 | [6 empty] | 29.6942 | 43.3123 | 44.915 | [5 empty] | -27.0133 | -3.9954 | 7196.8891 | [5 empty] | 30.1517 | 43.4619 | 44.1215 | [7 empty] | -26.1229 | -3.3756 | 1.0848 | 6998.6786 | 0.5348 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -62.2095 | -71.7351 | 58.5749 | 4.391e+18 | 21.7063 | [6 empty] | 36.71 | 46.2857 | 79.9185 | [5 empty] | -25.5428 | -26.0561 | 18958.9974 | [5 empty] | 36.8906 | 46.4095 | 78.6756 | [7 empty] | -25.1303 | -25.2512 | 0.9044 | 17494.3007 | 0.2993 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -56.7765 | -105.7376 | 61.5425 | 4.391e+18 | 22.4926 | [6 empty] | 48.8508 | 51.4311 | 140.4917 | [5 empty] | -24.0571 | -53.6135 | 4.391e+18 | [5 empty] | 48.9542 | 51.7273 | 138.6001 | [7 empty] | -23.902 | -52.6034 | 1.022 | 4.391e+18 | 0.17 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -52.6227 | -135.6258 | 58.3915 | 4.391e+18 | 22.8709 | [6 empty] | 69.6356 | 60.2399 | 244.1916 | [5 empty] | -22.9689 | -85.3245 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.1006 | 60.6433 | 243.8301 | [7 empty] | -22.7556 | -85.0343 | 0.3602 | 4.391e+18 | 0.165 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -49.9604 | -161.59 | 49.6078 | 4.391e+18 | 21.5435 | [6 empty] | 104.6597 | 75.0835 | 418.935 | [5 empty] | -22.6753 | -120.1598 | 4.391e+18 | [5 empty] | 105.3966 | 75.971 | 412.6759 | [7 empty] | -21.9565 | -118.7248 | 1.605 | 4.391e+18 | 0.4026 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -106.1518 | 66.4025 | 70.8173 | 3999.4299 | 23.5375 | [6 empty] | 41.3096 | 75.4143 | 13.3536 | [5 empty] | -40.5219 | 39.798 | 3591.4485 | [5 empty] | 41.6443 | 75.2797 | 13.2797 | [7 empty] | -39.7551 | 39.6991 | 0.7731 | 3578.8787 | 0.276 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -103.1041 | 51.2836 | 64.8913 | 4501.6256 | 23.9116 | [6 empty] | 42.4305 | 75.8894 | 18.9464 | [5 empty] | -40.1548 | 35.5275 | 3776.2463 | [5 empty] | 42.2951 | 75.607 | 19.4928 | [7 empty] | -40.1616 | 35.0009 | 0.5267 | 3799.9649 | 0.3157 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -97.7587 | 24.7284 | 58.3458 | 5822.7488 | 24.7125 | [6 empty] | 44.6116 | 76.8137 | 29.8281 | [5 empty] | -39.4854 | 27.637 | 4173.6777 | [5 empty] | 45.0282 | 76.8565 | 29.506 | [7 empty] | -38.7744 | 27.7903 | 0.7273 | 4147.4019 | 0.3235 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -91.1805 | -8.5187 | 57.5835 | 9269.937 | 25.4452 | [6 empty] | 48.5898 | 78.4997 | 49.6765 | [5 empty] | -38.3993 | 14.503 | 5046.3335 | [5 empty] | 48.8722 | 78.5992 | 48.5482 | [7 empty] | -37.8615 | 15.2221 | 0.8979 | 4971.4256 | 0.4984 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -84.4717 | -43.7843 | 61.1548 | 28839.001 | 23.882 | [6 empty] | 55.6056 | 81.4731 | 84.6799 | [5 empty] | -36.8257 | -5.4467 | 7228.4693 | [5 empty] | 55.4007 | 81.3224 | 84.8576 | [7 empty] | -36.9977 | -5.6044 | 0.2333 | 7265.9153 | 0.1041 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -78.0147 | -79.5813 | 63.5102 | 4.391e+18 | 22.0559 | [6 empty] | 67.7464 | 86.6185 | 145.2532 | [5 empty] | -34.8357 | -33.0075 | 17085.9665 | [5 empty] | 68.0348 | 86.8095 | 143.144 | [7 empty] | -34.3332 | -32.022 | 1.1063 | 16015.5271 | 0.3072 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -72.4918 | -112.5804 | 60.05 | 4.391e+18 | 22.2534 | [6 empty] | 88.5312 | 95.4274 | 248.9531 | [5 empty] | -32.7272 | -67.5829 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.3173 | 95.9921 | 246.1431 | [7 empty] | -33.04 | -66.3524 | 1.2696 | 4.391e+18 | 0.3632 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -68.347 | -141.8998 | 50.9658 | 4.391e+18 | 22.7614 | [6 empty] | 123.5553 | 110.271 | 423.6965 | [5 empty] | -31.0062 | -107.2128 | 4.391e+18 | [5 empty] | 124.3361 | 111.346 | 419.5638 | [7 empty] | -30.6196 | -105.89 | 1.3782 | 4.391e+18 | 0.279 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -125.6941 | 80.2887 | 77.4055 | 3952.9221 | 19.9555 | [6 empty] | 74.0083 | 136.306 | 21.5933 | [5 empty] | -53.161 | 53.2601 | 3550.0045 | [5 empty] | 74.1474 | 136.1494 | 21.6113 | [7 empty] | -52.8537 | 53.1682 | 0.3207 | 3547.6229 | 0.0849 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -123.2109 | 68.0631 | 72.5777 | 4272.7311 | 20.4321 | [6 empty] | 75.1293 | 136.7811 | 27.1861 | [5 empty] | -52.8829 | 50.1327 | 3648.8949 | [5 empty] | 75.2275 | 136.6399 | 27.3897 | [7 empty] | -52.6679 | 49.9514 | 0.2813 | 3651.1101 | 0.0809 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -118.6557 | 45.782 | 66.3129 | 5035.3335 | 21.4164 | [6 empty] | 77.3103 | 137.7054 | 38.0678 | [5 empty] | -52.3611 | 44.2244 | 3852.1586 | [5 empty] | 77.6709 | 138.0804 | 37.2596 | [7 empty] | -52.1154 | 44.7323 | 0.5643 | 3829.8235 | 0.3004 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -112.7203 | 16.4645 | 63.7128 | 6617.2764 | 22.7381 | [6 empty] | 81.2885 | 139.3915 | 57.9161 | [5 empty] | -51.4702 | 34.007 | 4263.2562 | [5 empty] | 81.2039 | 139.8154 | 57.0232 | [7 empty] | -51.7974 | 34.6398 | 0.7124 | 4241.549 | 0.2678 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -106.2114 | -16.4252 | 65.621 | 10284.2898 | 23.2925 | [6 empty] | 88.3044 | 142.3648 | 92.9196 | [5 empty] | -50.0677 | 17.5454 | 5133.4835 | [5 empty] | 88.143 | 142.6574 | 91.8481 | [7 empty] | -50.3437 | 18.1832 | 0.695 | 5099.2537 | 0.3003 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -99.4786 | -51.6626 | 68.0415 | 29060.6136 | 20.52 | [6 empty] | 100.4452 | 147.5103 | 153.4929 | [5 empty] | -48.0541 | -7.1074 | 7244.6081 | [5 empty] | 101.0466 | 148.1433 | 152.6181 | [7 empty] | -47.7855 | -6.5494 | 0.6193 | 7160.0544 | 0.2869 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -93.266 | -85.6331 | 65.3263 | 2.1955e+18 | 18.0346 | [6 empty] | 121.2299 | 156.3191 | 257.1928 | [5 empty] | -45.4854 | -41.085 | 16070.3796 | [5 empty] | 121.3072 | 157.3552 | 255.5174 | [7 empty] | -45.915 | -40.0832 | 1.09 | 15450.4147 | 0.4834 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -88.0308 | -117.1999 | 56.4636 | 4.391e+18 | 19.2376 | [6 empty] | 156.2541 | 171.1627 | 431.9362 | [5 empty] | -42.7087 | -83.5244 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.752 | 171.8609 | 427.218 | [7 empty] | -42.2881 | -82.1775 | 1.411 | 4.391e+18 | 0.1918 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -144.1281 | 93.183 | 80.2143 | 3926.1013 | 16.1193 | [6 empty] | 129.9877 | 240.551 | 35.6995 | [5 empty] | -67.7709 | 68.6087 | 3528.1092 | [5 empty] | 131.717 | 241.9993 | 35.9194 | [7 empty] | -67.0689 | 68.6487 | 0.7031 | 3520.5103 | 0.2359 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -142.0335 | 83.0316 | 76.3169 | 4148.1127 | 16.7323 | [6 empty] | 131.1086 | 241.0261 | 41.2922 | [5 empty] | -67.5648 | 66.3378 | 3583.1629 | [5 empty] | 133.5108 | 242.7811 | 41.3067 | [7 empty] | -66.4178 | 66.4569 | 1.1531 | 3568.1701 | 0.378 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -138.1158 | 64.1285 | 70.9759 | 4649.3053 | 17.9705 | [6 empty] | 133.2897 | 241.9504 | 52.1739 | [5 empty] | -67.172 | 61.9936 | 3693.6233 | [5 empty] | 134.8111 | 243.2793 | 52.465 | [7 empty] | -66.6103 | 62.0283 | 0.5628 | 3687.1568 | 0.1999 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -132.8285 | 38.4359 | 68.2195 | 5588.3008 | 19.6526 | [6 empty] | 137.2679 | 243.6365 | 72.0223 | [5 empty] | -66.4822 | 54.3126 | 3907.1761 | [5 empty] | 139.1762 | 245.539 | 71.0789 | [7 empty] | -65.8119 | 54.9467 | 0.9228 | 3881.0357 | 0.4165 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -126.7885 | 8.5154 | 69.7281 | 7328.5683 | 21.3633 | [6 empty] | 144.2837 | 246.6098 | 107.0257 | [5 empty] | -65.3434 | 41.4776 | 4325.2051 | [5 empty] | 145.1818 | 248.063 | 107.4818 | [7 empty] | -65.4433 | 41.6334 | 0.1851 | 4322.2246 | 0.138 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -120.189 | -24.8819 | 72.9715 | 11332.5333 | 21.6544 | [6 empty] | 156.4245 | 251.7553 | 167.599 | [5 empty] | -63.5798 | 21.1641 | 5191.2328 | [5 empty] | 157.3606 | 252.9666 | 166.8672 | [7 empty] | -63.4187 | 21.6813 | 0.5417 | 5160.8852 | 0.2594 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -113.7592 | -58.3654 | 72.1894 | 28177.0837 | 16.9137 | [6 empty] | 177.2093 | 260.5641 | 271.2989 | [5 empty] | -61.0581 | -9.0308 | 7253.2728 | [5 empty] | 180.3206 | 263.4653 | 269.6108 | [7 empty] | -60.0951 | -7.8746 | 1.5047 | 7098.1149 | 0.57 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -107.91 | -90.5804 | 64.2785 | 2.1955e+18 | 13.7516 | [6 empty] | 212.2334 | 275.4077 | 446.0423 | [5 empty] | -57.8473 | -50.2636 | 15320.9841 | [5 empty] | 213.2189 | 277.3467 | 440.1304 | [7 empty] | -57.6538 | -48.3475 | 1.9259 | 14389.2008 | 0.5435 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -161.8947 | 105.5182 | 79.5941 | 3908.4297 | 13.0095 | [6 empty] | 224.3178 | 416.213 | 59.4695 | [5 empty] | -84.6774 | 86.2125 | 3516.1287 | [5 empty] | 225.6458 | 417.3216 | 60.0007 | [7 empty] | -84.3077 | 86.1242 | 0.3801 | 3515.0929 | 0.0908 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -160.0951 | 96.9493 | 76.5766 | 4070.5276 | 13.775 | [6 empty] | 225.4388 | 416.6881 | 65.0623 | [5 empty] | -84.5261 | 84.5674 | 3547.6408 | [5 empty] | 227.1311 | 417.9176 | 65.6618 | [7 empty] | -83.974 | 84.4495 | 0.5646 | 3545.4537 | 0.1238 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -156.6928 | 80.7387 | 72.4605 | 4424.7781 | 15.2751 | [6 empty] | 227.6198 | 417.6124 | 75.944 | [5 empty] | -84.2353 | 81.3982 | 3610.0423 | [5 empty] | 228.6222 | 418.3228 | 76.4973 | [7 empty] | -83.9169 | 81.2732 | 0.342 | 3609.9391 | 0.0719 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -152.0467 | 58.2874 | 70.5195 | 5048.4368 | 17.2552 | [6 empty] | 231.598 | 419.2985 | 95.7923 | [5 empty] | -83.7164 | 75.7223 | 3727.7135 | [5 empty] | 233.1467 | 420.5565 | 95.7127 | [7 empty] | -83.236 | 75.8347 | 0.4934 | 3721.078 | 0.1521 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -146.5019 | 31.2807 | 72.5311 | 6096.9235 | 19.417 | [6 empty] | 238.6138 | 422.2718 | 130.7958 | [5 empty] | -82.8361 | 66.0287 | 3948.0927 | [5 empty] | 240.4245 | 424.1873 | 131.4501 | [7 empty] | -82.5253 | 66.0647 | 0.3129 | 3944.94 | 0.128 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -140.2608 | 0.3029 | 77.1179 | 8019.1127 | 21.4465 | [6 empty] | 250.7547 | 427.4173 | 191.3691 | [5 empty] | -81.4101 | 50.1404 | 4371.6595 | [5 empty] | 252.3254 | 428.842 | 188.9813 | [7 empty] | -80.8639 | 50.9129 | 0.946 | 4341.9684 | 0.3486 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -133.8949 | -31.7681 | 78.9949 | 12032.8224 | 20.8267 | [6 empty] | 271.5394 | 436.2261 | 295.069 | [5 empty] | -79.2218 | 25.2498 | 5238.568 | [5 empty] | 274.6223 | 438.1049 | 292.3358 | [7 empty] | -77.9857 | 26.0695 | 1.4832 | 5183.5867 | 0.4956 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -127.7343 | -63.7591 | 73.6175 | 26329.0446 | 13.9184 | [6 empty] | 306.5636 | 451.0697 | 469.8124 | [5 empty] | -76.1268 | -11.2595 | 7258.0555 | [5 empty] | 308.0726 | 452.4364 | 463.8736 | [7 empty] | -75.4619 | -9.8412 | 1.5664 | 7127.7054 | 0.5485 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.2225 | -9.4004 | 7.3896 | 6.4036e+17 | 12.2333 | [6 empty] | 2.984 | 1.9875 | 3.3612 | [5 empty] | 2.786 | -2.8584 | 8857.0413 | [5 empty] | 3.0999 | 2.1428 | 3.2789 | [7 empty] | 2.8609 | -2.6191 | 0.2508 | 7683.7105 | 0.5634 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 2.4428 | -27.3466 | 19.2951 | 2.9273e+18 | 13.3569 | [6 empty] | 4.1049 | 2.4626 | 8.9539 | [5 empty] | 1.6289 | -8.0687 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.1516 | 2.6153 | 8.5241 | [7 empty] | 1.6786 | -7.7761 | 0.2968 | 2.9273e+18 | 0.7781 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | -0.9503 | -51.6431 | 36.1175 | 2.9273e+18 | 13.1609 | [6 empty] | 6.286 | 3.3869 | 19.8356 | [5 empty] | 0.4462 | -15.5526 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.4162 | 3.6029 | 19.0033 | [7 empty] | 0.6813 | -15.4787 | 0.2464 | 2.9273e+18 | 0.7404 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -3.8169 | -76.5082 | 49.273 | 4.391e+18 | 13.034 | [6 empty] | 10.2642 | 5.0729 | 39.684 | [5 empty] | -0.952 | -27.3185 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.3864 | 5.3061 | 39.3479 | [7 empty] | -1.0125 | -27.7801 | 0.4655 | 4.391e+18 | 0.4552 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -6.2767 | -100.2091 | 55.832 | 2.9273e+18 | 12.6838 | [6 empty] | 17.28 | 8.0463 | 74.6874 | [5 empty] | -2.8135 | -44.4846 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 17.4028 | 8.2072 | 74.111 | [7 empty] | -2.7116 | -44.6201 | 0.1694 | 4.391e+18 | 0.2057 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -8.6353 | -123.4498 | 57.6286 | 2.9273e+18 | 11.954 | [6 empty] | 29.4208 | 13.1917 | 135.2607 | [5 empty] | -5.0996 | -65.9298 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.4365 | 13.3264 | 133.388 | [7 empty] | -4.8777 | -65.7047 | 0.316 | 4.391e+18 | 0.209 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -10.7259 | -145.2447 | 53.4082 | 2.9273e+18 | 10.4895 | [6 empty] | 50.2056 | 22.0006 | 238.9606 | [5 empty] | -7.7954 | -91.9169 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 50.5595 | 22.2456 | 236.3562 | [7 empty] | -7.2647 | -91.6995 | 0.5735 | 2.9273e+18 | 0.2894 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -12.7285 | -165.7991 | 43.1041 | 4.391e+18 | 8.1761 | [6 empty] | 85.2297 | 36.8442 | 413.704 | [5 empty] | -10.9104 | -122.7333 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.1381 | 37.1058 | 406.827 | [7 empty] | -10.3807 | -122.0474 | 0.8666 | 4.391e+18 | 0.258 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | -0.772 | 8.5428 | 4.428 | 3036.1671 | 6.0511 | [6 empty] | 3.8286 | 4.2777 | 1.2111 | [5 empty] | 0.4037 | 4.2737 | 3141.704 | [5 empty] | 4.19 | 4.4211 | 1.5728 | [7 empty] | 1.2229 | 3.6515 | 1.0286 | 3234.1684 | 2.1419 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -3.2727 | -32.0912 | 24.8182 | 4.391e+18 | 12.2233 | [6 empty] | 5.4483 | 4.9642 | 9.2924 | [5 empty] | -0.6996 | -7.4068 | 16807.7983 | [5 empty] | 5.762 | 5.1395 | 9.4899 | [7 empty] | -0.2195 | -7.5634 | 0.505 | 15472.5491 | 1.0403 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -5.4588 | -58.3135 | 40.7655 | 2.9273e+18 | 12.9795 | [6 empty] | 7.6293 | 5.8885 | 20.1741 | [5 empty] | -1.6741 | -17.7241 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.8975 | 6.094 | 19.9014 | [7 empty] | -1.2816 | -17.5225 | 0.4412 | 2.9273e+18 | 0.6297 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -7.3871 | -82.3786 | 51.6316 | 2.9273e+18 | 13.2221 | [6 empty] | 11.6076 | 7.5746 | 40.0225 | [5 empty] | -2.9224 | -30.9403 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.8172 | 7.7343 | 40.1689 | [7 empty] | -2.8138 | -31.1052 | 0.1975 | 2.9273e+18 | 0.1732 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -9.1536 | -104.972 | 57.6374 | 4.391e+18 | 12.8944 | [6 empty] | 18.6234 | 10.5479 | 75.026 | [5 empty] | -4.4888 | -47.5236 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.7707 | 10.7152 | 73.9029 | [7 empty] | -4.1955 | -47.2535 | 0.3987 | 2.9273e+18 | 0.3042 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -11.0107 | -127.2921 | 59.3526 | 2.9273e+18 | 12.157 | [6 empty] | 30.7642 | 15.6934 | 135.5992 | [5 empty] | -6.4338 | -68.1162 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.7721 | 15.8483 | 133.6222 | [7 empty] | -6.2191 | -67.7386 | 0.4344 | 4.391e+18 | 0.2201 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -12.7454 | -148.3953 | 55.1935 | 4.391e+18 | 10.6766 | [6 empty] | 51.549 | 24.5022 | 239.2991 | [5 empty] | -8.8165 | -93.3418 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.6701 | 24.8362 | 234.6637 | [7 empty] | -8.2943 | -92.707 | 0.822 | 4.391e+18 | 0.3336 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -14.5069 | -168.417 | 44.9039 | 4.391e+18 | 8.2934 | [6 empty] | 86.5731 | 39.3458 | 414.0425 | [5 empty] | -11.6747 | -123.6025 | 4.391e+18 | [5 empty] | 87.1699 | 39.8999 | 409.4149 | [7 empty] | -11.0534 | -123.2102 | 0.7347 | 2.9273e+18 | 0.3087 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -30.5011 | 25.8048 | 27.3865 | 3640.1995 | 13.9388 | [6 empty] | 6.8476 | 9.8999 | 1.9719 | [5 empty] | -7.0848 | 11.6026 | 3359.7339 | [5 empty] | 6.8272 | 9.9033 | 2.3317 | [7 empty] | -7.387 | 10.9584 | 0.7116 | 3465.8333 | 0.7216 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -29.4548 | 14.4289 | 23.4909 | 4642.4026 | 14.2157 | [6 empty] | 7.3464 | 10.1112 | 4.4604 | [5 empty] | -7.0824 | 7.2666 | 4031.0535 | [5 empty] | 7.2854 | 10.1566 | 4.6951 | [7 empty] | -7.6016 | 6.9829 | 0.5916 | 4126.3901 | 0.6864 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -25.7291 | -15.5187 | 23.5818 | 14963.3628 | 14.1779 | [6 empty] | 8.4674 | 10.5863 | 10.0532 | [5 empty] | -7.1068 | -1.0511 | 6164.3409 | [5 empty] | 8.5838 | 10.7233 | 9.8503 | [7 empty] | -6.9816 | -0.6014 | 0.4668 | 5978.3547 | 0.5163 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -22.654 | -51.2074 | 40.7696 | 4.391e+18 | 13.8434 | [6 empty] | 10.6484 | 11.5107 | 20.9349 | [5 empty] | -7.2274 | -13.4691 | 19262.9517 | [5 empty] | 10.6765 | 11.5143 | 21.1906 | [7 empty] | -7.2571 | -13.7356 | 0.2682 | 20319.578 | 0.1886 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -20.6902 | -82.172 | 54.4827 | 2.9273e+18 | 14.1432 | [6 empty] | 14.6267 | 13.1967 | 40.7833 | [5 empty] | -7.5589 | -29.2954 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.9267 | 13.4485 | 40.0922 | [7 empty] | -7.0917 | -28.6309 | 0.8123 | 4.391e+18 | 0.5687 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -19.7853 | -108.2151 | 61.4183 | 4.391e+18 | 14.1474 | [6 empty] | 21.6425 | 16.1701 | 75.7867 | [5 empty] | -8.2344 | -47.8928 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.0038 | 16.5895 | 74.8542 | [7 empty] | -7.972 | -47.2998 | 0.6484 | 4.391e+18 | 0.3751 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -19.7216 | -132.0255 | 63.4502 | 2.9273e+18 | 13.6376 | [6 empty] | 33.7833 | 21.3155 | 136.36 | [5 empty] | -9.3725 | -69.425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.0107 | 21.7516 | 134.1442 | [7 empty] | -9.1355 | -68.7131 | 0.7503 | 2.9273e+18 | 0.3372 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -20.0924 | -153.5229 | 59.4592 | 4.391e+18 | 12.2713 | [6 empty] | 54.568 | 30.1243 | 240.0599 | [5 empty] | -11.0654 | -94.753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 54.7464 | 30.4923 | 235.1449 | [7 empty] | -10.4554 | -93.8053 | 1.1271 | 4.391e+18 | 0.3769 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -20.9379 | -173.4494 | 49.3074 | 2.9273e+18 | 9.9016 | [6 empty] | 89.5922 | 44.968 | 414.8033 | [5 empty] | -13.3658 | -124.7269 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.8161 | 45.4532 | 411.0298 | [7 empty] | -13.0925 | -124.267 | 0.535 | 4.391e+18 | 0.2101 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -57.467 | 41.9365 | 46.1145 | 3766.5156 | 18.0748 | [6 empty] | 12.7218 | 20.8388 | 3.4521 | [5 empty] | -16.6668 | 20.4447 | 3435.4306 | [5 empty] | 13.0544 | 20.8837 | 3.6066 | [7 empty] | -15.7347 | 20.1113 | 0.99 | 3424.8964 | 0.5321 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -56.5315 | 34.0378 | 43.5271 | 4163.6364 | 18.3197 | [6 empty] | 13.2206 | 21.0502 | 5.9407 | [5 empty] | -16.5054 | 16.9345 | 3731.154 | [5 empty] | 13.4923 | 21.075 | 5.9867 | [7 empty] | -15.7051 | 16.775 | 0.8161 | 3711.2507 | 0.4836 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -52.2217 | 9.5198 | 36.0354 | 6148.2021 | 18.5567 | [6 empty] | 14.3415 | 21.5252 | 11.5334 | [5 empty] | -16.1868 | 9.6954 | 4520.3225 | [5 empty] | 14.3517 | 21.3705 | 11.8527 | [7 empty] | -15.9229 | 9.1103 | 0.6418 | 4582.1727 | 0.4728 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -46.8189 | -26.6152 | 39.4735 | 22125.9395 | 18.6779 | [6 empty] | 16.5226 | 22.4496 | 22.4151 | [5 empty] | -15.7055 | -2.3229 | 6710.5665 | [5 empty] | 16.8837 | 22.4572 | 21.8601 | [7 empty] | -14.5326 | -1.862 | 1.2603 | 6483.2932 | 0.8904 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -41.68 | -63.279 | 51.273 | 4.391e+18 | 17.9379 | [6 empty] | 20.5008 | 24.1356 | 42.2635 | [5 empty] | -15.1461 | -19.4056 | 18388.2466 | [5 empty] | 20.628 | 24.1342 | 41.6786 | [7 empty] | -14.6659 | -18.9771 | 0.6436 | 17219.2088 | 0.3407 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -37.6911 | -95.7683 | 59.5475 | 4.391e+18 | 18.2538 | [6 empty] | 27.5166 | 27.109 | 77.267 | [5 empty] | -14.7069 | -40.8354 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.5998 | 27.2109 | 77.9647 | [7 empty] | -14.877 | -41.139 | 0.3481 | 4.391e+18 | 0.1342 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -34.9445 | -124.9999 | 62.7948 | 4.391e+18 | 18.0721 | [6 empty] | 39.6575 | 32.2544 | 137.8402 | [5 empty] | -14.6503 | -65.5748 | 4.391e+18 | [5 empty] | 40.0345 | 32.5993 | 136.5624 | [7 empty] | -14.2523 | -64.9264 | 0.7608 | 4.391e+18 | 0.3141 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -33.1993 | -150.2133 | 59.6676 | 2.9273e+18 | 16.9452 | [6 empty] | 60.4422 | 41.0632 | 241.5401 | [5 empty] | -15.2125 | -93.3213 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.8982 | 41.4613 | 241.006 | [7 empty] | -14.9913 | -93.0855 | 0.3233 | 4.391e+18 | 0.174 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -32.5185 | -172.4783 | 50.491 | 2.9273e+18 | 14.9951 | [6 empty] | 95.4663 | 55.9069 | 416.2835 | [5 empty] | -16.5408 | -124.5821 | 4.391e+18 | [5 empty] | 95.473 | 56.2369 | 409.6263 | [7 empty] | -15.9939 | -123.4936 | 1.2181 | 2.9273e+18 | 0.2764 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -81.1382 | 56.6595 | 59.9313 | 3810.0948 | 21.3898 | [6 empty] | 23.4364 | 40.7915 | 6.1521 | [5 empty] | -27.2556 | 30.4217 | 3467.3792 | [5 empty] | 23.1351 | 40.2359 | 6.4078 | [7 empty] | -27.1179 | 29.8423 | 0.5955 | 3489.0879 | 0.4322 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -80.4375 | 50.9279 | 58.1644 | 4018.7159 | 21.6901 | [6 empty] | 23.9351 | 41.0029 | 8.6406 | [5 empty] | -27.0772 | 27.7811 | 3613.5084 | [5 empty] | 23.7862 | 40.7469 | 8.8597 | [7 empty] | -27.0652 | 27.4093 | 0.372 | 3632.5018 | 0.2759 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -76.7548 | 31.7904 | 50.9809 | 4896.3956 | 22.1088 | [6 empty] | 25.0561 | 41.4779 | 14.2334 | [5 empty] | -26.7001 | 22.1169 | 3972.3686 | [5 empty] | 25.3499 | 41.3872 | 14.5939 | [7 empty] | -25.9611 | 21.5938 | 0.9054 | 3985.0829 | 0.3928 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -71.2492 | 0.1292 | 46.7436 | 7758.2409 | 23.122 | [6 empty] | 27.2372 | 42.4023 | 25.1151 | [5 empty] | -26.0504 | 12.0467 | 4809.3362 | [5 empty] | 27.2669 | 42.3104 | 24.6515 | [7 empty] | -25.7222 | 12.3712 | 0.4615 | 4763.3662 | 0.2984 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -65.0347 | -36.2527 | 51.5186 | 26362.2881 | 22.7667 | [6 empty] | 31.2154 | 44.0883 | 44.9634 | [5 empty] | -25.0943 | -3.7116 | 6973.8791 | [5 empty] | 31.3361 | 43.9647 | 44.4355 | [7 empty] | -24.546 | -3.4567 | 0.6046 | 6888.3648 | 0.2976 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -59.2576 | -71.796 | 58.0937 | 4.391e+18 | 21.8197 | [6 empty] | 38.2312 | 47.0617 | 79.9669 | [5 empty] | -23.9107 | -25.6932 | 17198.2791 | [5 empty] | 38.1511 | 46.9432 | 79.2401 | [7 empty] | -23.7419 | -25.357 | 0.3762 | 16756.238 | 0.1245 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -54.3866 | -105.6223 | 61.1916 | 4.391e+18 | 22.5966 | [6 empty] | 50.372 | 52.2071 | 140.5402 | [5 empty] | -22.7437 | -53.2474 | 4.391e+18 | [5 empty] | 50.6642 | 52.4789 | 138.5244 | [7 empty] | -22.2623 | -52.2301 | 1.1254 | 4.391e+18 | 0.3071 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -50.6175 | -135.3528 | 57.9073 | 4.391e+18 | 22.7901 | [6 empty] | 71.1568 | 61.0159 | 244.2401 | [5 empty] | -21.9612 | -85.0332 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.5315 | 61.2467 | 244.7876 | [7 empty] | -21.827 | -85.0888 | 0.1452 | 4.391e+18 | 0.11 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -48.2162 | -161.291 | 48.9711 | 2.9273e+18 | 21.2612 | [6 empty] | 106.1809 | 75.8596 | 418.9835 | [5 empty] | -21.9251 | -119.9758 | 4.391e+18 | [5 empty] | 106.443 | 76.7167 | 410.308 | [7 empty] | -21.3082 | -118.0627 | 2.0101 | 4.391e+18 | 0.3807 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -102.844 | 70.4779 | 70.1008 | 3829.6329 | 23.1097 | [6 empty] | 42.332 | 75.979 | 10.9135 | [5 empty] | -38.918 | 41.7099 | 3482.5229 | [5 empty] | 42.1979 | 75.5152 | 10.9746 | [7 empty] | -38.6125 | 41.4616 | 0.3937 | 3483.7841 | 0.1585 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -102.2611 | 66.074 | 68.7269 | 3956.5547 | 23.3238 | [6 empty] | 42.8308 | 76.1903 | 13.4021 | [5 empty] | -38.7657 | 39.7734 | 3559.7346 | [5 empty] | 43.1312 | 76.0984 | 13.0901 | [7 empty] | -38.0674 | 39.888 | 0.7076 | 3539.9179 | 0.3378 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -99.2048 | 50.9056 | 62.685 | 4452.2134 | 23.7206 | [6 empty] | 43.9517 | 76.6654 | 18.9948 | [5 empty] | -38.4342 | 35.5322 | 3741.6787 | [5 empty] | 43.7852 | 76.3707 | 19.3473 | [7 empty] | -38.4428 | 35.1534 | 0.3789 | 3758.0974 | 0.231 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -94.2496 | 24.2355 | 56.5255 | 5763.1517 | 24.631 | [6 empty] | 46.1328 | 77.5898 | 29.8765 | [5 empty] | -37.8298 | 27.6916 | 4132.2678 | [5 empty] | 45.9946 | 77.2755 | 30.2941 | [7 empty] | -37.7779 | 27.2522 | 0.4424 | 4154.7355 | 0.2406 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -88.0916 | -8.9736 | 56.4166 | 9129.6921 | 25.548 | [6 empty] | 50.111 | 79.2758 | 49.7249 | [5 empty] | -36.8493 | 14.6286 | 4987.0584 | [5 empty] | 50.3446 | 79.3916 | 48.5682 | [7 empty] | -36.4014 | 15.3824 | 0.8768 | 4913.74 | 0.4998 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -81.7213 | -44.036 | 60.3988 | 26845.2495 | 23.9239 | [6 empty] | 57.1268 | 82.2492 | 84.7284 | [5 empty] | -35.4297 | -5.2402 | 7106.2807 | [5 empty] | 57.4404 | 82.5696 | 83.441 | [7 empty] | -35.0918 | -4.3946 | 0.9106 | 6956.944 | 0.4782 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -75.7059 | -79.5981 | 62.9726 | 4.391e+18 | 22.0109 | [6 empty] | 69.2676 | 87.3946 | 145.3017 | [5 empty] | -33.6388 | -32.7376 | 16296.3398 | [5 empty] | 69.0047 | 87.5432 | 143.549 | [7 empty] | -33.8448 | -31.8557 | 0.9057 | 15610.4774 | 0.416 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -70.5166 | -112.3352 | 59.4204 | 4.391e+18 | 22.2018 | [6 empty] | 90.0524 | 96.2034 | 249.0015 | [5 empty] | -31.755 | -67.2983 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.4772 | 96.9447 | 245.1984 | [7 empty] | -31.4053 | -65.7203 | 1.6162 | 4.391e+18 | 0.2613 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -66.5814 | -141.6347 | 50.213 | 4.391e+18 | 22.5322 | [6 empty] | 125.0765 | 111.0471 | 423.7449 | [5 empty] | -30.2536 | -106.97 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.4438 | 112.1545 | 420.6856 | [7 empty] | -30.3432 | -105.8305 | 1.143 | 4.391e+18 | 0.2874 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -123.143 | 83.5786 | 76.8075 | 3839.8857 | 19.6009 | [6 empty] | 75.0307 | 136.8707 | 19.1532 | [5 empty] | -51.9982 | 54.6338 | 3490.2577 | [5 empty] | 76.3623 | 137.0886 | 18.8333 | [7 empty] | -50.4365 | 54.6411 | 1.5617 | 3466.1933 | 0.5307 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -122.5998 | 80.0321 | 75.6301 | 3924.4648 | 19.7702 | [6 empty] | 75.5295 | 137.0821 | 21.6418 | [5 empty] | -51.879 | 53.2276 | 3532.7699 | [5 empty] | 76.1325 | 137.0111 | 21.7652 | [7 empty] | -51.068 | 53.0221 | 0.8366 | 3526.1953 | 0.2202 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -120.023 | 67.7116 | 70.6347 | 4242.3745 | 20.2416 | [6 empty] | 76.6504 | 137.5571 | 27.2345 | [5 empty] | -51.6157 | 50.113 | 3630.8419 | [5 empty] | 77.2479 | 137.542 | 27.5836 | [7 empty] | -50.8972 | 49.8083 | 0.7804 | 3629.2315 | 0.1967 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -115.7065 | 45.3093 | 64.5939 | 5005.1387 | 21.2954 | [6 empty] | 78.8315 | 138.4815 | 38.1162 | [5 empty] | -51.1217 | 44.2277 | 3832.3031 | [5 empty] | 79.7227 | 138.9598 | 37.5089 | [7 empty] | -50.3338 | 44.5739 | 0.8606 | 3806.9824 | 0.381 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -110.0163 | 15.9623 | 62.4156 | 6576.493 | 22.7418 | [6 empty] | 82.8097 | 140.1675 | 57.9646 | [5 empty] | -50.2781 | 34.0471 | 4239.3465 | [5 empty] | 83.2687 | 140.6937 | 57.5027 | [7 empty] | -50.0932 | 34.4147 | 0.4115 | 4220.0293 | 0.2178 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -103.7355 | -16.7797 | 64.6985 | 10162.8605 | 23.4182 | [6 empty] | 89.8255 | 143.1409 | 92.9681 | [5 empty] | -48.9502 | 17.6364 | 5099.4003 | [5 empty] | 90.2812 | 143.6069 | 92.3784 | [7 empty] | -48.7216 | 18.0381 | 0.4622 | 5068.0675 | 0.2395 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -97.3226 | -51.7878 | 67.362 | 27598.6042 | 20.5588 | [6 empty] | 101.9663 | 148.2863 | 153.5413 | [5 empty] | -47.0441 | -6.958 | 7176.0432 | [5 empty] | 101.9306 | 148.5399 | 151.8526 | [7 empty] | -47.0657 | -6.1815 | 0.7768 | 7082.8454 | 0.4043 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -91.3703 | -85.5445 | 64.6557 | 2.1955e+18 | 17.978 | [6 empty] | 122.7511 | 157.0951 | 257.2412 | [5 empty] | -44.6146 | -40.8874 | 15679.1007 | [5 empty] | 122.62 | 157.8179 | 257.2785 | [7 empty] | -45.2106 | -40.5429 | 0.6884 | 15532.969 | 0.3424 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -86.3329 | -116.897 | 55.6222 | 4.391e+18 | 19.1466 | [6 empty] | 157.7752 | 171.9388 | 431.9846 | [5 empty] | -41.9958 | -83.3106 | 4.391e+18 | [5 empty] | 158.072 | 172.9652 | 427.3267 | [7 empty] | -41.9191 | -81.8191 | 1.4935 | 4.391e+18 | 0.2344 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -142.0923 | 95.9161 | 79.6372 | 3845.7237 | 15.7577 | [6 empty] | 131.01 | 241.1157 | 33.2594 | [5 empty] | -66.9306 | 69.5948 | 3494.4096 | [5 empty] | 132.0331 | 242.1663 | 33.3115 | [7 empty] | -66.6251 | 69.6953 | 0.3216 | 3489.7519 | 0.1448 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -141.5677 | 92.9627 | 78.6048 | 3905.8697 | 15.9245 | [6 empty] | 131.5088 | 241.327 | 35.7479 | [5 empty] | -66.8407 | 68.5783 | 3518.436 | [5 empty] | 131.8722 | 242.1315 | 36.3673 | [7 empty] | -67.0491 | 68.4812 | 0.2299 | 3524.5777 | 0.1364 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -139.3734 | 82.7175 | 74.5596 | 4127.4338 | 16.5326 | [6 empty] | 132.6298 | 241.8021 | 41.3406 | [5 empty] | -66.6409 | 66.3129 | 3573.2363 | [5 empty] | 134.6372 | 243.2975 | 41.119 | [7 empty] | -65.6818 | 66.5125 | 0.9796 | 3558.2379 | 0.3479 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -135.6244 | 63.6641 | 69.385 | 4631.7702 | 17.8392 | [6 empty] | 134.8108 | 242.7265 | 52.2223 | [5 empty] | -66.2599 | 61.979 | 3683.166 | [5 empty] | 135.9197 | 243.7861 | 52.2011 | [7 empty] | -65.885 | 62.1189 | 0.4002 | 3675.9527 | 0.17 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -130.5038 | 37.9105 | 66.9539 | 5570.5353 | 19.6116 | [6 empty] | 138.7891 | 244.4125 | 72.0707 | [5 empty] | -65.5908 | 54.3153 | 3895.6192 | [5 empty] | 140.3522 | 246.0672 | 71.0866 | [7 empty] | -65.0815 | 54.9397 | 0.8058 | 3871.8009 | 0.3722 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -124.6021 | 8.1059 | 68.7719 | 7292.548 | 21.415 | [6 empty] | 145.8049 | 247.3859 | 107.0742 | [5 empty] | -64.4861 | 41.5069 | 4311.2596 | [5 empty] | 146.4641 | 248.6705 | 108.0532 | [7 empty] | -64.7454 | 41.4567 | 0.2641 | 4318.2882 | 0.1401 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -118.2354 | -25.0855 | 72.2561 | 11210.6611 | 21.7859 | [6 empty] | 157.9457 | 252.5313 | 167.6475 | [5 empty] | -62.7753 | 21.2299 | 5171.4342 | [5 empty] | 160.233 | 254.2079 | 167.7365 | [7 empty] | -61.8525 | 21.4834 | 0.957 | 5139.5999 | 0.3458 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -111.9941 | -58.3376 | 71.4918 | 26978.2806 | 16.9466 | [6 empty] | 178.7305 | 261.3401 | 271.3473 | [5 empty] | -60.3292 | -8.923 | 7214.1231 | [5 empty] | 180.5306 | 263.558 | 270.6288 | [7 empty] | -60.0727 | -8.1449 | 0.8192 | 7122.0953 | 0.3859 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -106.3053 | -90.393 | 63.4956 | 1.0978e+18 | 13.6623 | [6 empty] | 213.7546 | 276.1838 | 446.0907 | [5 empty] | -57.2157 | -50.1202 | 15119.0403 | [5 empty] | 214.4958 | 278.2632 | 439.0667 | [7 empty] | -57.1622 | -47.8903 | 2.2305 | 14107.9563 | 0.6645 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -160.2397 | 107.8662 | 78.9968 | 3848.4262 | 12.5994 | [6 empty] | 225.3402 | 416.7777 | 57.0294 | [5 empty] | -84.07 | 86.9218 | 3496.7011 | [5 empty] | 227.7174 | 418.3428 | 56.9815 | [7 empty] | -83.1613 | 86.9782 | 0.9105 | 3487.9089 | 0.2388 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -159.7232 | 105.3465 | 78.1061 | 3893.0585 | 12.7925 | [6 empty] | 225.839 | 416.989 | 59.518 | [5 empty] | -84.0035 | 86.1873 | 3510.5673 | [5 empty] | 227.3671 | 418.1068 | 60.0009 | [7 empty] | -83.5037 | 86.0954 | 0.5082 | 3508.3161 | 0.1126 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -157.7962 | 96.6686 | 74.9287 | 4055.2194 | 13.5523 | [6 empty] | 226.9599 | 417.4641 | 65.1107 | [5 empty] | -83.8549 | 84.5445 | 3541.9965 | [5 empty] | 228.8555 | 418.6794 | 65.6679 | [7 empty] | -83.1618 | 84.417 | 0.7047 | 3538.5758 | 0.1494 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -154.5371 | 80.3612 | 70.9754 | 4411.5687 | 15.115 | [6 empty] | 229.141 | 418.3885 | 75.9924 | [5 empty] | -83.5691 | 81.3798 | 3604.2294 | [5 empty] | 230.3166 | 419.1028 | 76.218 | [7 empty] | -83.1173 | 81.3327 | 0.4542 | 3601.1531 | 0.1021 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -149.9913 | 57.7969 | 69.2881 | 5037.5002 | 17.1724 | [6 empty] | 233.1192 | 420.0745 | 95.8408 | [5 empty] | -83.0592 | 75.7117 | 3721.5682 | [5 empty] | 234.8134 | 421.3246 | 95.3269 | [7 empty] | -82.4529 | 75.9302 | 0.6444 | 3711.2721 | 0.207 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -144.5665 | 30.9577 | 71.5574 | 6075.3188 | 19.3827 | [6 empty] | 240.135 | 423.0479 | 130.8443 | [5 empty] | -82.194 | 66.0309 | 3941.2805 | [5 empty] | 243.4967 | 425.577 | 131.5108 | [7 empty] | -81.1585 | 66.0446 | 1.0356 | 3930.9129 | 0.2799 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -138.4689 | 0.0845 | 76.3826 | 7976.6138 | 21.4942 | [6 empty] | 252.2758 | 428.1933 | 191.4175 | [5 empty] | -80.7926 | 50.1619 | 4363.4269 | [5 empty] | 255.4132 | 430.2257 | 189.0634 | [7 empty] | -79.5353 | 50.9189 | 1.4676 | 4325.5372 | 0.4882 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -132.271 | -31.7939 | 78.3295 | 11895.4396 | 20.923 | [6 empty] | 273.0606 | 437.0021 | 295.1174 | [5 empty] | -78.6419 | 25.2975 | 5226.9001 | [5 empty] | 274.7813 | 438.185 | 292.9062 | [7 empty] | -77.9612 | 25.9435 | 0.9384 | 5188.4416 | 0.3361 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -126.2479 | -63.5091 | 72.824 | 25277.1104 | 13.9144 | [6 empty] | 308.0847 | 451.8458 | 469.8608 | [5 empty] | -75.6004 | -11.1816 | 7235.3326 | [5 empty] | 312.325 | 455.3448 | 465.3852 | [7 empty] | -74.3492 | -9.7237 | 1.9212 | 7082.2649 | 0.5997 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 39.2614 | -8.8552 | 29.2839 | 2244.3827 | 10.9711 | [6 empty] | 6.4027 | 3.7316 | 3.47 | [5 empty] | 10.7859 | -2.0222 | 1865.9679 | [5 empty] | 6.4813 | 3.918 | 3.714 | [7 empty] | 10.3331 | -2.109 | 0.461 | 3444.0848 | 0.5763 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.127 | -34.4863 | 30.8122 | 7.3183e+17 | 12.7302 | [6 empty] | 7.5236 | 4.2067 | 9.0628 | [5 empty] | 8.3948 | -8.6131 | 12869.6696 | [5 empty] | 7.7212 | 4.4431 | 9.0227 | [7 empty] | 8.5787 | -8.4538 | 0.2432 | 11309.4152 | 0.4988 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 13.3323 | -60.8354 | 43.5188 | 2.9273e+18 | 13.9085 | [6 empty] | 9.7047 | 5.131 | 19.9445 | [5 empty] | 5.8012 | -17.9732 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.7513 | 5.3296 | 19.7897 | [7 empty] | 5.6667 | -17.9511 | 0.1362 | 2.9273e+18 | 0.5423 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 6.2354 | -84.6946 | 54.0999 | 2.9273e+18 | 14.079 | [6 empty] | 13.6829 | 6.817 | 39.7928 | [5 empty] | 3.1626 | -30.6821 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 13.8502 | 7.0241 | 39.1666 | [7 empty] | 3.4448 | -30.5872 | 0.2978 | 2.9273e+18 | 0.3807 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 1.5196 | -107.0936 | 59.9967 | 2.9273e+18 | 13.6836 | [6 empty] | 20.6987 | 9.7904 | 74.7963 | [5 empty] | 0.3753 | -47.1077 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.7009 | 9.9812 | 72.8908 | [7 empty] | 0.6655 | -46.6659 | 0.5286 | 2.9273e+18 | 0.3961 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | -2.408 | -129.0899 | 61.3436 | 2.9273e+18 | 12.8956 | [6 empty] | 32.8395 | 14.9358 | 135.3696 | [5 empty] | -2.6139 | -67.7466 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.2698 | 15.2255 | 134.434 | [7 empty] | -2.1646 | -67.7655 | 0.4497 | 2.9273e+18 | 0.286 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -5.4532 | -149.7304 | 56.6486 | 2.9273e+18 | 11.3813 | [6 empty] | 53.6243 | 23.7447 | 239.0695 | [5 empty] | -5.8673 | -93.0833 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.813 | 24.0564 | 235.6479 | [7 empty] | -5.4107 | -92.6872 | 0.6045 | 2.9273e+18 | 0.2742 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -8.1746 | -169.542 | 46.1119 | 4.391e+18 | 9.0389 | [6 empty] | 88.6484 | 38.5883 | 413.8129 | [5 empty] | -9.4275 | -123.4471 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 89.0783 | 39.0155 | 409.4192 | [7 empty] | -8.8626 | -123.0701 | 0.6791 | 4.391e+18 | 0.2627 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 34.1483 | 10.4837 | 25.3969 | 2244.3827 | 11.5947 | [6 empty] | 7.2472 | 6.0218 | 1.32 | [5 empty] | 9.2413 | 5.5192 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3513 | 6.0895 | 1.6967 | [7 empty] | 9.0686 | 4.8786 | 0.6634 | 2244.3827 | 0.8588 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 28.8453 | -2.3426 | 20.9298 | 2587.8992 | 12.0211 | [6 empty] | 7.746 | 6.2332 | 3.8085 | [5 empty] | 8.2202 | 1.2158 | 3321.0339 | [5 empty] | 7.7395 | 6.2936 | 3.7592 | [7 empty] | 8.0325 | 1.4143 | 0.2732 | 3306.0408 | 0.468 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 19.4024 | -30.5617 | 27.2285 | 38414.2697 | 13.9483 | [6 empty] | 8.867 | 6.7083 | 9.4013 | [5 empty] | 6.4459 | -6.6135 | 7231.2894 | [5 empty] | 8.8553 | 6.7688 | 9.7366 | [7 empty] | 5.9798 | -6.9422 | 0.5704 | 7578.4101 | 0.5244 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 9.7008 | -60.5475 | 43.1969 | 2.9273e+18 | 14.8954 | [6 empty] | 11.048 | 7.6326 | 20.283 | [5 empty] | 4.1393 | -17.7101 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 11.325 | 7.8212 | 19.333 | [7 empty] | 5.0678 | -16.7614 | 1.3274 | 87289.5569 | 1.0072 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 3.4062 | -86.2617 | 54.6419 | 4.391e+18 | 14.6385 | [6 empty] | 15.0263 | 9.3187 | 40.1314 | [5 empty] | 1.5982 | -31.6497 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 15.0076 | 9.4054 | 39.9929 | [7 empty] | 1.4428 | -31.5406 | 0.1899 | 4.391e+18 | 0.2102 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | -0.8471 | -109.1765 | 60.6092 | 2.9273e+18 | 14.0192 | [6 empty] | 22.0421 | 12.292 | 75.1348 | [5 empty] | -1.0402 | -48.5676 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.3515 | 12.5123 | 74.5494 | [7 empty] | -0.6331 | -48.4066 | 0.4378 | 4.391e+18 | 0.3121 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | -4.4386 | -131.2997 | 62.1793 | 2.9273e+18 | 13.1574 | [6 empty] | 34.1829 | 17.4375 | 135.7081 | [5 empty] | -3.8126 | -69.1235 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 34.5067 | 17.722 | 135.2942 | [7 empty] | -3.6096 | -69.1192 | 0.2031 | 2.9273e+18 | 0.1858 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -7.2252 | -151.8148 | 57.6853 | 2.9273e+18 | 11.6115 | [6 empty] | 54.9677 | 26.2463 | 239.408 | [5 empty] | -6.8254 | -94.1308 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 55.5619 | 26.7513 | 236.7794 | [7 empty] | -6.2338 | -93.8297 | 0.6638 | 2.9273e+18 | 0.3441 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -9.7692 | -171.4722 | 47.3245 | 2.9273e+18 | 9.2271 | [6 empty] | 89.9918 | 41.0899 | 414.1514 | [5 empty] | -10.1644 | -124.1493 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.4349 | 41.6197 | 410.7135 | [7 empty] | -9.772 | -123.8422 | 0.4983 | 4.391e+18 | 0.2335 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | -1.0881 | 25.3066 | 13.3762 | 1914.289 | 11.8831 | [6 empty] | 10.2663 | 11.644 | 2.0808 | [5 empty] | 1.1446 | 12.118 | 1884.3066 | [5 empty] | 10.4931 | 11.7598 | 2.3217 | [7 empty] | 1.4983 | 11.7479 | 0.5119 | 1875.7058 | 0.5677 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | -2.3207 | 14.8458 | 7.4865 | 3545.8781 | 10.1661 | [6 empty] | 10.7651 | 11.8553 | 4.5693 | [5 empty] | 0.7577 | 8.0216 | 3426.2195 | [5 empty] | 10.9235 | 11.9321 | 4.6683 | [7 empty] | 1.0545 | 7.8988 | 0.3213 | 3426.9956 | 0.4427 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -6.4205 | -49.051 | 37.1115 | 2.9273e+18 | 15.8478 | [6 empty] | 14.0671 | 13.2548 | 21.0438 | [5 empty] | -1.1631 | -12.3138 | 10764.8396 | [5 empty] | 13.9909 | 13.2748 | 21.4774 | [7 empty] | -1.6526 | -12.7059 | 0.6272 | 11310.2858 | 0.5986 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -8.7449 | -81.0838 | 53.0383 | 4.391e+18 | 15.6078 | [6 empty] | 18.0454 | 14.9408 | 40.8921 | [5 empty] | -2.6818 | -28.3932 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.1889 | 15.1651 | 40.8259 | [7 empty] | -2.7592 | -28.1384 | 0.2663 | 2.9273e+18 | 0.1984 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -10.561 | -108.2562 | 61.095 | 2.9273e+18 | 15.166 | [6 empty] | 25.0612 | 17.9142 | 75.8956 | [5 empty] | -4.4832 | -47.4643 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.2075 | 18.138 | 75.0635 | [7 empty] | -4.3162 | -46.9447 | 0.5457 | 4.391e+18 | 0.2453 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -12.4679 | -132.8487 | 63.7109 | 2.9273e+18 | 14.4814 | [6 empty] | 37.202 | 23.0596 | 136.4689 | [5 empty] | -6.5563 | -69.4127 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.7694 | 23.5258 | 135.9386 | [7 empty] | -6.1837 | -69.1698 | 0.4448 | 2.9273e+18 | 0.3011 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -14.0938 | -154.5518 | 59.8142 | 4.391e+18 | 13.0563 | [6 empty] | 57.9867 | 31.8684 | 240.1688 | [5 empty] | -8.9691 | -94.9576 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.2241 | 32.2512 | 235.4317 | [7 empty] | -8.298 | -93.9838 | 1.1826 | 2.9273e+18 | 0.3917 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -15.8673 | -174.6912 | 49.8799 | 2.9273e+18 | 10.7383 | [6 empty] | 93.0109 | 46.7121 | 414.9122 | [5 empty] | -11.8045 | -124.9771 | 4.391e+18 | [5 empty] | 92.9565 | 47.1815 | 407.6077 | [7 empty] | -11.3106 | -123.9823 | 1.1107 | 4.391e+18 | 0.2923 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -35.3292 | 41.0344 | 32.6768 | 3367.0103 | 16.6874 | [6 empty] | 16.1405 | 22.5829 | 3.561 | [5 empty] | -9.8638 | 20.558 | 3199.2193 | [5 empty] | 16.0842 | 22.3559 | 3.7638 | [7 empty] | -9.5764 | 20.0619 | 0.5733 | 3217.5386 | 0.41 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -35.3693 | 33.3374 | 30.1596 | 3719.309 | 16.7356 | [6 empty] | 16.6393 | 22.7942 | 6.0495 | [5 empty] | -9.8924 | 17.1964 | 3465.3429 | [5 empty] | 16.4539 | 22.5163 | 6.2994 | [7 empty] | -9.9092 | 16.6416 | 0.5551 | 3505.7397 | 0.4886 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -33.2116 | 9.8571 | 23.255 | 5289.4703 | 17.5156 | [6 empty] | 17.7602 | 23.2693 | 11.6423 | [5 empty] | -9.9594 | 10.2183 | 4157.3294 | [5 empty] | 17.6206 | 23.0839 | 11.912 | [7 empty] | -10.0571 | 9.7365 | 0.4916 | 4214.9526 | 0.4157 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -31.4618 | -25.4378 | 32.0896 | 13167.1727 | 19.0623 | [6 empty] | 19.9413 | 24.1937 | 22.524 | [5 empty] | -10.098 | -1.4935 | 5972.4854 | [5 empty] | 20.1913 | 24.1871 | 21.7329 | [7 empty] | -9.1169 | -0.78 | 1.213 | 5755.419 | 0.9237 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -29.5453 | -61.7503 | 47.4212 | 4.391e+18 | 18.2942 | [6 empty] | 23.9195 | 25.8797 | 42.3723 | [5 empty] | -10.3666 | -18.3804 | 13219.3947 | [5 empty] | 23.8339 | 25.8789 | 43.0644 | [7 empty] | -10.7853 | -18.9007 | 0.6678 | 13910.8189 | 0.3448 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -27.9441 | -94.4643 | 57.212 | 4.391e+18 | 18.5258 | [6 empty] | 30.9353 | 28.8531 | 77.3758 | [5 empty] | -10.8572 | -39.8635 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.3744 | 29.1404 | 77.5755 | [7 empty] | -10.5144 | -39.7812 | 0.3525 | 4.391e+18 | 0.3035 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -27.1448 | -124.1791 | 61.28 | 4.391e+18 | 18.1626 | [6 empty] | 43.0761 | 33.9985 | 137.9491 | [5 empty] | -11.6911 | -64.8796 | 4.391e+18 | [5 empty] | 43.1832 | 34.1177 | 137.4725 | [7 empty] | -11.5771 | -64.6349 | 0.27 | 4.391e+18 | 0.0955 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -26.7286 | -149.6096 | 58.2894 | 4.391e+18 | 17.0304 | [6 empty] | 63.8609 | 42.8073 | 241.649 | [5 empty] | -13.0046 | -92.9589 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.9092 | 43.5384 | 241.2002 | [7 empty] | -12.4344 | -92.6417 | 0.6525 | 4.391e+18 | 0.3798 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -27.0899 | -172.1477 | 49.214 | 4.391e+18 | 15.1959 | [6 empty] | 98.885 | 57.651 | 416.3924 | [5 empty] | -14.9123 | -124.4641 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.1422 | 58.1419 | 412.3238 | [7 empty] | -14.5601 | -123.7403 | 0.8049 | 4.391e+18 | 0.2165 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -64.3498 | 55.7998 | 49.374 | 3582.9095 | 20.7681 | [6 empty] | 26.8551 | 42.5356 | 6.2609 | [5 empty] | -22.0195 | 30.3843 | 3344.2241 | [5 empty] | 27.0311 | 42.3612 | 6.4102 | [7 empty] | -21.3442 | 30.0409 | 0.7576 | 3341.4279 | 0.3024 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -64.1121 | 50.039 | 47.6847 | 3782.8081 | 21.0231 | [6 empty] | 27.3538 | 42.747 | 8.7495 | [5 empty] | -21.9239 | 27.8133 | 3482.3081 | [5 empty] | 27.6161 | 42.6367 | 8.8147 | [7 empty] | -21.1396 | 27.5759 | 0.8194 | 3471.982 | 0.3442 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -61.3058 | 31.2865 | 40.5933 | 4571.9875 | 21.4509 | [6 empty] | 28.4748 | 43.222 | 14.3422 | [5 empty] | -21.7226 | 22.2873 | 3818.8899 | [5 empty] | 28.5182 | 43.1958 | 14.8748 | [7 empty] | -21.7302 | 21.7421 | 0.5453 | 3855.6134 | 0.3835 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -57.8603 | 0.1971 | 38.4765 | 7009.8586 | 23.1732 | [6 empty] | 30.6558 | 44.1464 | 25.2239 | [5 empty] | -21.3793 | 12.4273 | 4593.8958 | [5 empty] | 30.4192 | 43.8798 | 25.2365 | [7 empty] | -21.4711 | 12.2613 | 0.1897 | 4611.9774 | 0.1521 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -53.7234 | -35.6097 | 46.2162 | 17935.6449 | 23.3477 | [6 empty] | 34.6341 | 45.8324 | 45.0723 | [5 empty] | -20.8853 | -3.089 | 6534.66 | [5 empty] | 34.9169 | 45.7444 | 43.8428 | [7 empty] | -19.8905 | -2.3236 | 1.2552 | 6345.793 | 0.6784 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -49.7318 | -70.8633 | 54.5821 | 4.391e+18 | 22.2512 | [6 empty] | 41.6499 | 48.8058 | 80.0758 | [5 empty] | -20.3068 | -24.8917 | 14408.646 | [5 empty] | 41.7568 | 48.7447 | 78.2915 | [7 empty] | -19.6478 | -23.9246 | 1.1703 | 13471.5863 | 0.402 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -46.486 | -104.6564 | 58.6392 | 4.391e+18 | 22.759 | [6 empty] | 53.7907 | 53.9512 | 140.649 | [5 empty] | -19.823 | -52.4296 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.0053 | 54.2538 | 139.2247 | [7 empty] | -19.5878 | -51.6278 | 0.8356 | 4.391e+18 | 0.1875 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -43.9431 | -134.2626 | 55.4647 | 4.391e+18 | 22.4677 | [6 empty] | 74.5755 | 62.76 | 244.3489 | [5 empty] | -19.707 | -84.3733 | 4.391e+18 | [5 empty] | 74.9717 | 62.9695 | 244.8198 | [7 empty] | -19.5219 | -84.4218 | 0.1914 | 4.391e+18 | 0.1333 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -42.5599 | -160.2748 | 46.4381 | 4.391e+18 | 20.5574 | [6 empty] | 109.5996 | 77.6037 | 419.0923 | [5 empty] | -20.2406 | -119.5519 | 4.391e+18 | [5 empty] | 110.0235 | 78.4507 | 414.0177 | [7 empty] | -19.8802 | -118.3091 | 1.294 | 4.391e+18 | 0.2859 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -89.6932 | 69.7196 | 61.4691 | 3685.8575 | 22.4636 | [6 empty] | 45.7507 | 77.723 | 11.0224 | [5 empty] | -35.018 | 41.6292 | 3415.6007 | [5 empty] | 46.1768 | 77.3839 | 10.9406 | [7 empty] | -33.8472 | 41.4124 | 1.1907 | 3398.3896 | 0.4231 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -89.3504 | 65.2234 | 60.1254 | 3811.8994 | 22.6511 | [6 empty] | 46.2494 | 77.9344 | 13.5109 | [5 empty] | -34.9005 | 39.723 | 3490.4492 | [5 empty] | 46.5705 | 77.9369 | 13.4611 | [7 empty] | -34.3377 | 39.6812 | 0.5644 | 3480.4832 | 0.2154 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -86.6477 | 50.1593 | 54.017 | 4280.1696 | 23.0172 | [6 empty] | 47.3704 | 78.4095 | 19.1037 | [5 empty] | -34.645 | 35.5457 | 3666.4206 | [5 empty] | 47.6088 | 78.4009 | 19.025 | [7 empty] | -34.2136 | 35.5405 | 0.4315 | 3657.2 | 0.1728 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -82.8832 | 23.6648 | 48.8802 | 5509.6533 | 24.1616 | [6 empty] | 49.5514 | 79.3339 | 29.9854 | [5 empty] | -34.1795 | 27.814 | 4042.6815 | [5 empty] | 49.7525 | 79.2477 | 29.5659 | [7 empty] | -33.6678 | 28.0088 | 0.5475 | 4019.381 | 0.2719 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -78.0338 | -9.0615 | 50.6401 | 8476.1833 | 25.6398 | [6 empty] | 53.5297 | 81.0199 | 49.8338 | [5 empty] | -33.4252 | 14.9071 | 4860.306 | [5 empty] | 53.8234 | 81.2886 | 48.6455 | [7 empty] | -33.0456 | 15.7517 | 0.926 | 4785.5941 | 0.5446 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -72.8727 | -43.7285 | 56.2128 | 20668.0363 | 24.1113 | [6 empty] | 60.5455 | 83.9933 | 84.8372 | [5 empty] | -32.3373 | -4.7828 | 6851.1388 | [5 empty] | 60.4271 | 84.1692 | 84.9869 | [7 empty] | -32.7126 | -4.7288 | 0.3792 | 6860.4547 | 0.1823 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -68.0974 | -79.0633 | 59.8318 | 4.391e+18 | 21.9771 | [6 empty] | 72.6863 | 89.1387 | 145.4105 | [5 empty] | -30.9779 | -32.1379 | 14817.4018 | [5 empty] | 73.1734 | 89.3826 | 144.8989 | [7 empty] | -30.5166 | -31.8328 | 0.5531 | 14469.368 | 0.2086 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -63.9302 | -111.3886 | 56.3912 | 4.391e+18 | 21.8709 | [6 empty] | 93.4711 | 97.9475 | 249.1104 | [5 empty] | -29.5857 | -66.6625 | 4.391e+18 | [5 empty] | 94.0807 | 98.6309 | 247.1158 | [7 empty] | -29.2301 | -65.7057 | 1.0207 | 4.391e+18 | 0.2341 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -60.8971 | -140.538 | 46.9989 | 4.391e+18 | 21.7398 | [6 empty] | 128.4952 | 112.7911 | 423.8538 | [5 empty] | -28.5683 | -106.4243 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.1379 | 113.9821 | 420.8646 | [7 empty] | -28.4874 | -105.2781 | 1.149 | 4.391e+18 | 0.266 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -112.5299 | 82.9155 | 69.449 | 3742.0439 | 18.9176 | [6 empty] | 78.4494 | 138.6148 | 19.2621 | [5 empty] | -49.1376 | 54.5504 | 3452.856 | [5 empty] | 78.6861 | 138.5314 | 19.1612 | [7 empty] | -48.7525 | 54.5334 | 0.3855 | 3447.127 | 0.1283 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -112.1164 | 79.2672 | 68.2734 | 3827.5131 | 19.077 | [6 empty] | 78.9482 | 138.8261 | 21.7506 | [5 empty] | -49.033 | 53.1571 | 3494.6326 | [5 empty] | 78.7035 | 138.5754 | 22.0958 | [7 empty] | -49.1775 | 52.9229 | 0.2753 | 3503.5503 | 0.1694 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -109.6552 | 66.9225 | 63.1435 | 4135.3308 | 19.5164 | [6 empty] | 80.0691 | 139.3012 | 27.3434 | [5 empty] | -48.802 | 50.0707 | 3590.9378 | [5 empty] | 79.5249 | 138.9164 | 28.0598 | [7 empty] | -49.2578 | 49.6408 | 0.6266 | 3611.5737 | 0.3421 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -106.0747 | 44.5536 | 57.707 | 4874.9131 | 20.7166 | [6 empty] | 82.2502 | 140.2256 | 38.2251 | [5 empty] | -48.3686 | 44.2364 | 3788.5033 | [5 empty] | 82.062 | 140.4007 | 38.058 | [7 empty] | -48.7219 | 44.4232 | 0.3997 | 3788.1736 | 0.1067 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -101.2137 | 15.4856 | 56.7384 | 6359.1116 | 22.4789 | [6 empty] | 86.2284 | 141.9116 | 58.0734 | [5 empty] | -47.6285 | 34.137 | 4186.7905 | [5 empty] | 87.3166 | 142.8781 | 57.0744 | [7 empty] | -46.9885 | 34.8407 | 0.9512 | 4145.2146 | 0.4831 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -95.7407 | -16.9614 | 60.3266 | 9607.7533 | 23.634 | [6 empty] | 93.2442 | 144.885 | 93.0769 | [5 empty] | -46.4638 | 17.8394 | 5024.9627 | [5 empty] | 94.4718 | 145.8726 | 92.5007 | [7 empty] | -45.7811 | 18.3437 | 0.8488 | 4977.2658 | 0.4143 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -90.2259 | -51.6965 | 63.9963 | 22924.4174 | 20.7368 | [6 empty] | 105.385 | 150.0304 | 153.6502 | [5 empty] | -44.7934 | -6.6252 | 7028.4446 | [5 empty] | 106.0748 | 150.8362 | 151.2164 | [7 empty] | -44.377 | -5.4029 | 1.2913 | 6868.1763 | 0.6277 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -85.0779 | -84.9201 | 61.4515 | 2.1955e+18 | 17.8247 | [6 empty] | 126.1698 | 158.8392 | 257.3501 | [5 empty] | -42.6704 | -40.4465 | 14882.3058 | [5 empty] | 126.5219 | 159.7857 | 255.4491 | [7 empty] | -42.7667 | -39.452 | 0.9992 | 14315.3509 | 0.382 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -80.7695 | -116.0379 | 52.2708 | 4.391e+18 | 18.7167 | [6 empty] | 161.1939 | 173.6829 | 432.0935 | [5 empty] | -40.4009 | -82.8323 | 4.391e+18 | [5 empty] | 161.8196 | 174.5797 | 424.8324 | [7 empty] | -39.7508 | -80.8269 | 2.1082 | 4.391e+18 | 0.2853 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -133.281 | 95.3596 | 73.1469 | 3774.669 | 14.9987 | [6 empty] | 134.4287 | 242.8598 | 33.3682 | [5 empty] | -64.8492 | 69.5223 | 3473.0974 | [5 empty] | 135.9398 | 243.922 | 33.3389 | [7 empty] | -64.104 | 69.5934 | 0.7486 | 3463.7914 | 0.2438 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -132.8296 | 92.2946 | 72.0997 | 3836.2663 | 15.161 | [6 empty] | 134.9275 | 243.0711 | 35.8568 | [5 empty] | -64.7655 | 68.5113 | 3496.8856 | [5 empty] | 135.743 | 243.7995 | 36.3918 | [7 empty] | -64.5117 | 68.37 | 0.2905 | 3498.2562 | 0.0984 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -130.643 | 81.9708 | 67.9066 | 4053.7752 | 15.747 | [6 empty] | 136.0485 | 243.5462 | 41.4495 | [5 empty] | -64.5793 | 66.2581 | 3551.1295 | [5 empty] | 137.5365 | 244.6006 | 41.8377 | [7 empty] | -63.899 | 66.1746 | 0.6854 | 3546.1797 | 0.1916 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -127.3577 | 62.8397 | 63.1396 | 4551.4949 | 17.1724 | [6 empty] | 138.2295 | 244.4706 | 52.3312 | [5 empty] | -64.2244 | 61.947 | 3659.8931 | [5 empty] | 139.0509 | 245.7406 | 53.2488 | [7 empty] | -64.3306 | 61.8152 | 0.1692 | 3666.5491 | 0.1507 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -122.7902 | 37.2865 | 61.5919 | 5459.6646 | 19.1535 | [6 empty] | 142.2078 | 246.1566 | 72.1796 | [5 empty] | -63.6009 | 54.3217 | 3869.9291 | [5 empty] | 144.425 | 248.4444 | 70.8163 | [7 empty] | -62.8604 | 55.1749 | 1.1298 | 3837.2066 | 0.5202 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -117.3984 | 7.6492 | 64.473 | 7103.2266 | 21.297 | [6 empty] | 149.2236 | 249.13 | 107.183 | [5 empty] | -62.5717 | 41.5728 | 4280.3226 | [5 empty] | 150.3391 | 250.9658 | 107.055 | [7 empty] | -62.6598 | 42.0187 | 0.4545 | 4267.1089 | 0.2268 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -111.7065 | -25.3022 | 68.9375 | 10723.204 | 22.0653 | [6 empty] | 161.3644 | 254.2754 | 167.7563 | [5 empty] | -60.9777 | 21.3772 | 5127.6721 | [5 empty] | 161.7728 | 255.4778 | 168.639 | [7 empty] | -61.3885 | 21.4275 | 0.4139 | 5133.0088 | 0.1467 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -106.1099 | -58.0041 | 68.4139 | 23318.388 | 17.0461 | [6 empty] | 182.1491 | 263.0842 | 271.4562 | [5 empty] | -58.6991 | -8.6819 | 7128.2844 | [5 empty] | 184.4762 | 265.3356 | 270.6924 | [7 empty] | -58.0734 | -7.9321 | 0.9766 | 7029.2506 | 0.389 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -100.9762 | -89.8089 | 60.3448 | 1.0978e+18 | 13.3488 | [6 empty] | 217.1733 | 277.9279 | 446.1996 | [5 empty] | -55.8019 | -49.7992 | 14689.1656 | [5 empty] | 218.565 | 280.0539 | 439.0538 | [7 empty] | -55.3334 | -47.58 | 2.2681 | 13691.2561 | 0.591 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -152.6512 | 107.3744 | 73.0313 | 3794.0224 | 11.7074 | [6 empty] | 228.7589 | 418.5217 | 57.1383 | [5 empty] | -82.5594 | 86.8631 | 3484.3449 | [5 empty] | 230.7509 | 419.6781 | 57.1922 | [7 empty] | -81.7429 | 86.8564 | 0.8165 | 3477.3626 | 0.1975 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -152.1609 | 104.7446 | 72.1092 | 3839.9318 | 11.9038 | [6 empty] | 229.2577 | 418.7331 | 59.6268 | [5 empty] | -82.4955 | 86.131 | 3498.131 | [5 empty] | 230.9534 | 419.7708 | 60.2804 | [7 empty] | -81.8673 | 85.9604 | 0.6509 | 3496.0795 | 0.129 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -150.236 | 95.9971 | 68.8511 | 4000.4187 | 12.6713 | [6 empty] | 230.3786 | 419.2082 | 65.2196 | [5 empty] | -82.3527 | 84.4935 | 3529.3765 | [5 empty] | 232.6392 | 420.9837 | 66.0722 | [7 empty] | -81.686 | 84.3462 | 0.6827 | 3527.0651 | 0.158 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -147.2782 | 79.5481 | 65.2247 | 4355.7093 | 14.3665 | [6 empty] | 232.5597 | 420.1326 | 76.1013 | [5 empty] | -82.0781 | 81.3388 | 3591.2357 | [5 empty] | 233.7014 | 421.2662 | 76.6747 | [7 empty] | -81.8549 | 81.272 | 0.233 | 3591.2288 | 0.0743 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -143.1099 | 57.0939 | 64.2703 | 4969.0363 | 16.6004 | [6 empty] | 236.5379 | 421.8186 | 95.9496 | [5 empty] | -81.5881 | 75.6882 | 3707.8372 | [5 empty] | 238.024 | 422.7983 | 95.7959 | [7 empty] | -81.0312 | 75.7752 | 0.5637 | 3700.7799 | 0.1586 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -138.0111 | 30.3369 | 67.4721 | 5979.8764 | 19.0486 | [6 empty] | 243.5537 | 424.792 | 130.9531 | [5 empty] | -80.7568 | 66.036 | 3926.0699 | [5 empty] | 245.2422 | 426.3603 | 131.5546 | [7 empty] | -80.3826 | 66.0296 | 0.3743 | 3923.0525 | 0.1198 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -132.4617 | -0.273 | 73.2327 | 7801.2853 | 21.4788 | [6 empty] | 255.6945 | 429.9374 | 191.5264 | [5 empty] | -79.4101 | 50.2102 | 4345.0662 | [5 empty] | 256.8692 | 431.893 | 192.5661 | [7 empty] | -79.5561 | 50.2563 | 0.1531 | 4346.4301 | 0.1035 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -126.7255 | -31.6633 | 75.4674 | 11409.224 | 21.1237 | [6 empty] | 276.4793 | 438.7462 | 295.2263 | [5 empty] | -77.3434 | 25.4046 | 5200.9321 | [5 empty] | 280.1256 | 440.5868 | 292.585 | [7 empty] | -75.7782 | 26.1484 | 1.7329 | 5144.5353 | 0.5434 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -121.1162 | -63.2241 | 70.0505 | 22722.3034 | 13.9574 | [6 empty] | 311.5034 | 453.5898 | 469.9697 | [5 empty] | -74.4207 | -11.0072 | 7184.9944 | [5 empty] | 313.915 | 456.0477 | 465.3722 | [7 empty] | -73.7586 | -9.6574 | 1.5034 | 7060.0871 | 0.538 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 81.6996 | -1.8256 | 55.2032 | 2244.3827 | 12.6383 | [6 empty] | 13.0544 | 7.125 | 3.6818 | [5 empty] | 26.5336 | 0.2007 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.0328 | 7.2152 | 3.7342 | [7 empty] | 26.0852 | 0.2914 | 0.4575 | 2244.3827 | 0.2801 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.7551 | -28.0219 | 45.9088 | 5763.58 | 13.872 | [6 empty] | 14.1753 | 7.6001 | 9.2746 | [5 empty] | 22.7721 | -7.3336 | 4247.7417 | [5 empty] | 14.1354 | 7.6983 | 9.6348 | [7 empty] | 21.9978 | -7.6147 | 0.8237 | 4535.4308 | 0.4449 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 43.1343 | -59.4552 | 48.3103 | 6.4036e+17 | 15.1567 | [6 empty] | 16.3564 | 8.5245 | 20.1563 | [5 empty] | 17.8352 | -18.2989 | 15813.5735 | [5 empty] | 16.2554 | 8.6028 | 20.9257 | [7 empty] | 16.7999 | -18.8664 | 1.1807 | 18665.4958 | 0.5978 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 28.4402 | -87.0834 | 57.0737 | 2.9273e+18 | 15.5211 | [6 empty] | 20.3346 | 10.2105 | 40.0047 | [5 empty] | 12.5316 | -32.2716 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.3462 | 10.3098 | 39.6689 | [7 empty] | 12.5607 | -32.027 | 0.2464 | 2.9273e+18 | 0.1872 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 18.7229 | -111.0238 | 62.8173 | 2.9273e+18 | 15.2136 | [6 empty] | 27.3504 | 13.1839 | 75.0081 | [5 empty] | 7.4315 | -49.2296 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.4922 | 13.3849 | 73.6414 | [7 empty] | 7.8972 | -48.7006 | 0.7048 | 2.9273e+18 | 0.3448 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 11.1822 | -133.5136 | 64.3427 | 2.9273e+18 | 14.4485 | [6 empty] | 39.4912 | 18.3293 | 135.5814 | [5 empty] | 2.6599 | -69.7378 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.4604 | 18.3305 | 135.5136 | [7 empty] | 2.6317 | -69.718 | 0.0344 | 2.9273e+18 | 0.0198 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 5.7844 | -154.1481 | 60.0163 | 4.391e+18 | 13.0196 | [6 empty] | 60.276 | 27.1381 | 239.2813 | [5 empty] | -1.9165 | -94.6279 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 60.5928 | 27.352 | 237.0118 | [7 empty] | -1.3731 | -94.288 | 0.641 | 2.9273e+18 | 0.2514 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 1.4056 | -173.6496 | 49.7611 | 4.391e+18 | 10.7395 | [6 empty] | 95.3001 | 41.9817 | 414.0247 | [5 empty] | -6.4574 | -124.5136 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.4505 | 42.2538 | 411.0211 | [7 empty] | -6.1498 | -124.191 | 0.4458 | 2.9273e+18 | 0.1516 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 76.4885 | 13.0818 | 52.6436 | 2244.3827 | 13.9774 | [6 empty] | 13.8989 | 9.4153 | 1.5318 | [5 empty] | 24.1562 | 7.3654 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.21 | 9.5561 | 1.8123 | [7 empty] | 24.5357 | 6.9445 | 0.5667 | 2244.3827 | 0.6463 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 70.3819 | 3.1948 | 47.7769 | 2244.3827 | 13.4418 | [6 empty] | 14.3977 | 9.6267 | 4.0203 | [5 empty] | 22.6052 | 3.3434 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.6181 | 9.7835 | 4.0128 | [7 empty] | 22.8934 | 3.5047 | 0.3303 | 2244.3827 | 0.2256 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 56.5602 | -22.9608 | 41.2607 | 5154.287 | 14.8897 | [6 empty] | 15.5187 | 10.1017 | 9.6131 | [5 empty] | 19.7116 | -4.3968 | 3933.9383 | [5 empty] | 15.2973 | 10.0979 | 9.9831 | [7 empty] | 18.638 | -4.7863 | 1.1421 | 4194.1184 | 0.6198 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 39.0597 | -55.8523 | 46.2038 | 1.3722e+17 | 16.0746 | [6 empty] | 17.6997 | 11.0261 | 20.4948 | [5 empty] | 15.6259 | -16.0321 | 10048.3933 | [5 empty] | 17.3783 | 10.9661 | 21.1154 | [7 empty] | 14.4047 | -16.6039 | 1.3484 | 11116.6783 | 0.7048 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 25.7781 | -85.2793 | 56.2429 | 2.9273e+18 | 16.1779 | [6 empty] | 21.678 | 12.7121 | 40.3432 | [5 empty] | 10.9063 | -31.0383 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.6378 | 12.803 | 39.8417 | [7 empty] | 10.8841 | -30.6157 | 0.4232 | 2.9273e+18 | 0.2335 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 16.6942 | -110.4747 | 62.417 | 4.391e+18 | 15.6526 | [6 empty] | 28.6938 | 15.6855 | 75.3466 | [5 empty] | 6.1379 | -48.9569 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.7269 | 15.8035 | 73.3583 | [7 empty] | 6.7265 | -48.0394 | 1.09 | 2.9273e+18 | 0.4431 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 9.4801 | -133.7645 | 64.2202 | 4.391e+18 | 14.7786 | [6 empty] | 40.8346 | 20.8309 | 135.9199 | [5 empty] | 1.586 | -70.0314 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.1676 | 21.0777 | 134.8756 | [7 empty] | 2.0323 | -69.7399 | 0.5331 | 2.9273e+18 | 0.2502 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 4.3056 | -154.819 | 60.1427 | 2.9273e+18 | 13.3174 | [6 empty] | 61.6193 | 29.6397 | 239.6198 | [5 empty] | -2.7957 | -95.097 | 4.391e+18 | [5 empty] | 61.8931 | 29.8502 | 237.2546 | [7 empty] | -2.2766 | -94.6763 | 0.6681 | 4.391e+18 | 0.2484 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 0.0542 | -174.5394 | 50.1244 | 2.9273e+18 | 11.0211 | [6 empty] | 96.6435 | 44.4834 | 414.3632 | [5 empty] | -7.1534 | -124.936 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 96.7274 | 44.8781 | 411.1182 | [7 empty] | -6.9559 | -124.5492 | 0.4342 | 4.391e+18 | 0.1775 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 40.3984 | 25.1675 | 28.3053 | 2244.3827 | 14.4968 | [6 empty] | 16.918 | 15.0374 | 2.2926 | [5 empty] | 14.837 | 13.0099 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.4571 | 14.8221 | 2.6404 | [7 empty] | 13.6263 | 12.4133 | 1.3497 | 2244.3827 | 0.8055 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 37.3901 | 16.7759 | 24.5376 | 2244.3827 | 13.6404 | [6 empty] | 17.4168 | 15.2488 | 4.7811 | [5 empty] | 14.0187 | 9.301 | 2472.7137 | [5 empty] | 17.69 | 15.4295 | 4.6073 | [7 empty] | 14.5216 | 9.6724 | 0.6252 | 2155.0112 | 0.4547 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 31.5638 | -7.8235 | 21.4668 | 4442.3474 | 16.0195 | [6 empty] | 18.5378 | 15.7239 | 10.3739 | [5 empty] | 12.3914 | 1.8327 | 3710.6227 | [5 empty] | 18.7143 | 15.9131 | 10.0209 | [7 empty] | 12.6531 | 2.4763 | 0.6947 | 3597.7326 | 0.7205 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 21.9527 | -42.4937 | 34.5695 | 16134.9686 | 17.5561 | [6 empty] | 20.7188 | 16.6482 | 21.2556 | [5 empty] | 9.8542 | -10.1104 | 6654.906 | [5 empty] | 20.4378 | 16.6903 | 20.9278 | [7 empty] | 9.1325 | -9.6211 | 0.872 | 6577.3411 | 0.6825 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 13.6108 | -76.0149 | 50.1394 | 2.9273e+18 | 17.6167 | [6 empty] | 24.6971 | 18.3342 | 41.1039 | [5 empty] | 6.5565 | -26.3742 | 30078.8243 | [5 empty] | 25.0685 | 18.6485 | 40.6896 | [7 empty] | 6.9971 | -25.7941 | 0.7285 | 24576.2174 | 0.425 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 7.3562 | -105.074 | 59.0921 | 2.9273e+18 | 16.9236 | [6 empty] | 31.7129 | 21.3076 | 76.1074 | [5 empty] | 2.8451 | -46.1543 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.1406 | 21.6946 | 74.3034 | [7 empty] | 3.6561 | -44.9893 | 1.4196 | 2.9273e+18 | 0.6424 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 1.9146 | -131.3648 | 62.5159 | 2.9273e+18 | 16.0668 | [6 empty] | 43.8537 | 26.453 | 136.6807 | [5 empty] | -0.973 | -68.9156 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.0699 | 26.7468 | 136.0255 | [7 empty] | -0.8551 | -68.5884 | 0.3478 | 4.391e+18 | 0.1728 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | -2.1145 | -154.2937 | 59.3396 | 2.9273e+18 | 14.6712 | [6 empty] | 64.6384 | 35.2619 | 240.3806 | [5 empty] | -4.8055 | -95.0151 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.5708 | 35.9586 | 241.6027 | [7 empty] | -4.6288 | -95.2012 | 0.2567 | 4.391e+18 | 0.2375 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | -5.6688 | -175.1252 | 49.9547 | 2.9273e+18 | 12.4569 | [6 empty] | 99.6626 | 50.1055 | 415.124 | [5 empty] | -8.7171 | -125.2636 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.1954 | 50.9842 | 410.5273 | [7 empty] | -8.3173 | -124.5732 | 0.7978 | 2.9273e+18 | 0.3306 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 0.2078 | 39.8503 | 19.1171 | 1945.4479 | 16.7771 | [6 empty] | 22.7922 | 25.9763 | 3.7728 | [5 empty] | 1.966 | 20.8142 | 1913.8756 | [5 empty] | 22.484 | 25.7912 | 3.8635 | [7 empty] | 1.4716 | 20.6447 | 0.5226 | 1903.7566 | 0.3795 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | -1.1056 | 33.2589 | 15.8071 | 3008.5904 | 16.2632 | [6 empty] | 23.291 | 26.1877 | 6.2613 | [5 empty] | 1.6716 | 17.6977 | 3026.0522 | [5 empty] | 22.9507 | 25.9969 | 6.3961 | [7 empty] | 1.0873 | 17.475 | 0.6253 | 3062.2812 | 0.4985 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | -1.9651 | 12.2228 | 3.2003 | 4129.0904 | 15.6062 | [6 empty] | 24.4119 | 26.6628 | 11.8541 | [5 empty] | 1.0543 | 11.162 | 3603.0491 | [5 empty] | 24.1826 | 26.466 | 12.0272 | [7 empty] | 0.7951 | 10.8406 | 0.4129 | 3640.9704 | 0.3553 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -7.7994 | -56.574 | 40.5775 | 84121.9727 | 20.2948 | [6 empty] | 30.5712 | 29.2732 | 42.5842 | [5 empty] | -1.5566 | -16.4796 | 9169.9722 | [5 empty] | 30.9534 | 29.5217 | 42.9229 | [7 empty] | -1.2844 | -16.5677 | 0.286 | 9134.1811 | 0.3129 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -10.007 | -89.7313 | 52.1592 | 2.9273e+18 | 19.6091 | [6 empty] | 37.587 | 32.2465 | 77.5876 | [5 empty] | -3.5863 | -37.9688 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 37.5801 | 32.3483 | 78.2997 | [7 empty] | -3.9599 | -38.2699 | 0.4799 | 2.9273e+18 | 0.2901 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -12.4317 | -120.3872 | 57.3225 | 2.9273e+18 | 18.9669 | [6 empty] | 49.7278 | 37.392 | 138.1609 | [5 empty] | -5.991 | -63.4276 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 50.0753 | 37.7756 | 135.6728 | [7 empty] | -5.3777 | -62.2379 | 1.3385 | 4.391e+18 | 0.4687 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -14.3416 | -146.8924 | 55.0604 | 4.391e+18 | 17.8669 | [6 empty] | 70.5126 | 46.2008 | 241.8608 | [5 empty] | -8.7012 | -92.1217 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.1221 | 46.7562 | 242.547 | [7 empty] | -8.6474 | -92.0931 | 0.0609 | 4.391e+18 | 0.1676 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -16.5025 | -170.251 | 46.3729 | 2.9273e+18 | 16.0963 | [6 empty] | 105.5367 | 61.0444 | 416.6042 | [5 empty] | -11.724 | -124.125 | 4.391e+18 | [5 empty] | 105.6383 | 61.4345 | 409.0556 | [7 empty] | -10.9722 | -122.8046 | 1.5194 | 2.9273e+18 | 0.3559 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -35.3867 | 54.4346 | 33.2109 | 3199.8919 | 20.7147 | [6 empty] | 33.5068 | 45.929 | 6.4727 | [5 empty] | -12.521 | 30.3488 | 3123.313 | [5 empty] | 33.5515 | 45.4581 | 6.4808 | [7 empty] | -11.5991 | 29.9926 | 0.9884 | 3109.1263 | 0.4515 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -35.9403 | 49.2877 | 31.6879 | 3370.6013 | 20.7863 | [6 empty] | 34.0055 | 46.1404 | 8.9613 | [5 empty] | -12.559 | 27.8998 | 3249.7922 | [5 empty] | 33.5797 | 45.4911 | 9.2959 | [7 empty] | -12.5003 | 27.2407 | 0.6617 | 3275.06 | 0.4793 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -34.7704 | 31.9745 | 24.0239 | 4006.8382 | 20.8289 | [6 empty] | 35.1265 | 46.6155 | 14.554 | [5 empty] | -12.6432 | 22.6185 | 3553.0363 | [5 empty] | 34.7162 | 46.1605 | 15.0988 | [7 empty] | -12.9418 | 21.8967 | 0.7811 | 3601.6828 | 0.5818 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -34.3801 | 2.6588 | 23.9864 | 5809.9183 | 23.0241 | [6 empty] | 37.3075 | 47.5398 | 25.4357 | [5 empty] | -12.8026 | 13.1354 | 4235.25 | [5 empty] | 37.1698 | 47.2902 | 24.5946 | [7 empty] | -12.4406 | 13.6826 | 0.6561 | 4176.5084 | 0.4773 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -33.5652 | -31.977 | 36.3614 | 11229.5902 | 24.4574 | [6 empty] | 41.2858 | 49.2259 | 45.2841 | [5 empty] | -13.0808 | -1.9347 | 5862.4492 | [5 empty] | 41.1605 | 49.1237 | 45.6584 | [7 empty] | -13.2685 | -2.2608 | 0.3762 | 5919.25 | 0.2523 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -32.4646 | -66.7265 | 47.2909 | 2.1955e+18 | 23.0277 | [6 empty] | 48.3016 | 52.1992 | 80.2876 | [5 empty] | -13.5398 | -23.3874 | 11274.0658 | [5 empty] | 48.4191 | 52.1243 | 78.5057 | [7 empty] | -12.822 | -22.4461 | 1.1837 | 10730.5803 | 0.5069 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -31.9389 | -100.6037 | 52.789 | 4.391e+18 | 23.1745 | [6 empty] | 60.4424 | 57.3447 | 140.8609 | [5 empty] | -14.2643 | -50.8615 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.5989 | 57.678 | 137.4957 | [7 empty] | -13.748 | -49.2057 | 1.7344 | 2.9273e+18 | 0.4409 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -31.4655 | -130.7397 | 50.3118 | 4.391e+18 | 22.1259 | [6 empty] | 81.2272 | 66.1535 | 244.5607 | [5 empty] | -15.3666 | -83.0731 | 4.391e+18 | [5 empty] | 81.2977 | 66.2913 | 242.2901 | [7 empty] | -15.0552 | -82.3456 | 0.7913 | 4.391e+18 | 0.196 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -31.7426 | -157.3151 | 41.3527 | 4.391e+18 | 19.5923 | [6 empty] | 116.2513 | 80.9971 | 419.3041 | [5 empty] | -16.9718 | -118.6904 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 116.1888 | 81.4584 | 413.0727 | [7 empty] | -16.5964 | -117.3242 | 1.4169 | 2.9273e+18 | 0.2461 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -66.1346 | 68.4547 | 46.9147 | 3433.5258 | 21.7185 | [6 empty] | 52.4024 | 81.1165 | 11.2342 | [5 empty] | -27.7411 | 41.4931 | 3291.6666 | [5 empty] | 52.8862 | 80.8832 | 11.2069 | [7 empty] | -26.6299 | 41.2781 | 1.1318 | 3275.8167 | 0.4134 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -66.2743 | 64.3196 | 45.8051 | 3545.4846 | 21.7995 | [6 empty] | 52.9011 | 81.3279 | 13.7227 | [5 empty] | -27.6847 | 39.6425 | 3362.5726 | [5 empty] | 52.9551 | 80.9556 | 13.792 | [7 empty] | -27.1563 | 39.3908 | 0.5853 | 3359.4521 | 0.2041 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -64.4454 | 50.1092 | 39.6406 | 3950.0177 | 21.9309 | [6 empty] | 54.0221 | 81.803 | 19.3155 | [5 empty] | -27.5624 | 35.5825 | 3528.4914 | [5 empty] | 54.0126 | 81.4157 | 19.4886 | [7 empty] | -27.1504 | 35.2591 | 0.5238 | 3531.4766 | 0.1981 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -62.5883 | 24.8909 | 35.3887 | 4983.1912 | 23.0716 | [6 empty] | 56.2031 | 82.7273 | 30.1972 | [5 empty] | -27.341 | 28.0518 | 3880.5157 | [5 empty] | 56.313 | 82.6329 | 30.4702 | [7 empty] | -27.1102 | 27.7914 | 0.3479 | 3888.0121 | 0.1422 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -59.9444 | -6.8111 | 39.7625 | 7273.7123 | 25.4188 | [6 empty] | 60.1814 | 84.4133 | 50.0456 | [5 empty] | -26.9872 | 15.4347 | 4635.8961 | [5 empty] | 60.8745 | 84.7547 | 48.4579 | [7 empty] | -26.0042 | 16.4675 | 1.4259 | 4537.2968 | 0.8257 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -56.8635 | -40.7233 | 47.7186 | 13965.022 | 24.3476 | [6 empty] | 67.1972 | 87.3867 | 85.049 | [5 empty] | -26.4917 | -3.9182 | 6419.819 | [5 empty] | 67.3596 | 87.3232 | 84.6734 | [7 empty] | -26.1315 | -3.7888 | 0.3828 | 6388.1281 | 0.1746 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -54.2227 | -75.6658 | 52.8834 | 2.1955e+18 | 21.8599 | [6 empty] | 79.338 | 92.5321 | 145.6223 | [5 empty] | -25.9135 | -30.9977 | 12728.11 | [5 empty] | 79.6411 | 92.9266 | 144.7008 | [7 empty] | -25.7589 | -30.4034 | 0.614 | 12387.6303 | 0.2107 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -51.7444 | -108.0778 | 50.1053 | 4.391e+18 | 21.2674 | [6 empty] | 100.1228 | 101.341 | 249.3222 | [5 empty] | -25.4259 | -65.4411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.9078 | 102.2957 | 248.2871 | [7 empty] | -25.2339 | -64.6491 | 0.815 | 4.391e+18 | 0.2357 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -50.1323 | -137.4775 | 40.5865 | 4.391e+18 | 20.3417 | [6 empty] | 135.1469 | 116.1846 | 424.0656 | [5 empty] | -25.3151 | -105.3626 | 4.391e+18 | [5 empty] | 134.7169 | 116.8021 | 421.0161 | [7 empty] | -25.7312 | -104.3911 | 1.0568 | 4.391e+18 | 0.3436 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -93.0878 | 81.7789 | 56.4628 | 3565.1823 | 17.9834 | [6 empty] | 85.1011 | 142.0082 | 19.4739 | [5 empty] | -43.7081 | 54.3982 | 3382.1669 | [5 empty] | 85.6555 | 142.0715 | 19.4265 | [7 empty] | -43.0653 | 54.3453 | 0.645 | 3373.8926 | 0.2056 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -92.9816 | 78.3742 | 55.4789 | 3643.0523 | 18.0782 | [6 empty] | 85.5999 | 142.2196 | 21.9624 | [5 empty] | -43.6303 | 53.0294 | 3422.6287 | [5 empty] | 86.3746 | 142.3897 | 21.7729 | [7 empty] | -42.7882 | 53.052 | 0.8424 | 3409.1508 | 0.3001 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -90.996 | 66.5751 | 50.3457 | 3919.6338 | 18.3537 | [6 empty] | 86.7208 | 142.6947 | 27.5552 | [5 empty] | -43.4585 | 49.9959 | 3515.7663 | [5 empty] | 87.01 | 142.69 | 27.5626 | [7 empty] | -43.1004 | 49.939 | 0.3626 | 3511.787 | 0.1084 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -88.6425 | 45.0275 | 45.5129 | 4581.0852 | 19.5339 | [6 empty] | 88.9019 | 143.619 | 38.4369 | [5 empty] | -43.1362 | 44.2575 | 3706.3295 | [5 empty] | 89.4691 | 144.1311 | 37.6815 | [7 empty] | -42.7739 | 44.7412 | 0.6043 | 3684.3651 | 0.3273 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -85.2552 | 16.7607 | 46.1375 | 5868.468 | 21.6575 | [6 empty] | 92.8801 | 145.3051 | 58.2853 | [5 empty] | -42.5862 | 34.3115 | 4088.8784 | [5 empty] | 93.2628 | 145.9453 | 57.6739 | [7 empty] | -42.5773 | 34.802 | 0.4906 | 4069.0251 | 0.2477 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -81.2082 | -14.9271 | 51.5597 | 8460.8343 | 23.6603 | [6 empty] | 99.8959 | 148.2784 | 93.2887 | [5 empty] | -41.7224 | 18.2281 | 4888.0231 | [5 empty] | 99.9726 | 148.8017 | 92.6412 | [7 empty] | -41.9608 | 18.7278 | 0.5537 | 4864.2659 | 0.2511 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -77.3069 | -49.1154 | 56.7054 | 16498.909 | 20.9226 | [6 empty] | 112.0367 | 153.4239 | 153.862 | [5 empty] | -40.4889 | -5.9885 | 6763.3067 | [5 empty] | 111.7732 | 153.7282 | 152.8346 | [7 empty] | -40.8521 | -5.4239 | 0.6713 | 6715.6444 | 0.375 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -73.4839 | -82.1975 | 54.8444 | 1.0978e+18 | 17.606 | [6 empty] | 132.8215 | 162.2327 | 257.5619 | [5 empty] | -38.938 | -39.6007 | 13593.3242 | [5 empty] | 133.7421 | 163.4633 | 257.7231 | [7 empty] | -38.9411 | -39.1718 | 0.4289 | 13337.3855 | 0.2203 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -70.3215 | -113.3358 | 45.5663 | 4.391e+18 | 17.8946 | [6 empty] | 167.8456 | 177.0763 | 432.3053 | [5 empty] | -37.326 | -81.9099 | 4.391e+18 | [5 empty] | 167.8977 | 178.1861 | 425.0804 | [7 empty] | -37.2234 | -79.7813 | 2.131 | 4.391e+18 | 0.2811 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -116.9166 | 94.3644 | 61.3714 | 3644.2652 | 13.8106 | [6 empty] | 141.0804 | 246.2532 | 33.58 | [5 empty] | -60.8584 | 69.3859 | 3432.3288 | [5 empty] | 142.0813 | 247.2119 | 33.8105 | [7 empty] | -60.5565 | 69.3968 | 0.3021 | 3429.7912 | 0.117 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -116.6404 | 91.4578 | 60.4319 | 3701.2302 | 13.914 | [6 empty] | 141.5792 | 246.4646 | 36.0686 | [5 empty] | -60.7863 | 68.3855 | 3455.6751 | [5 empty] | 142.7392 | 247.5567 | 36.0719 | [7 empty] | -60.3997 | 68.5007 | 0.4034 | 3449.7466 | 0.1689 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -114.7267 | 81.5015 | 56.2353 | 3901.4786 | 14.3688 | [6 empty] | 142.7002 | 246.9397 | 41.6613 | [5 empty] | -60.6257 | 66.1555 | 3508.8861 | [5 empty] | 143.6815 | 247.9106 | 42.4692 | [7 empty] | -60.4105 | 65.9553 | 0.2939 | 3512.5667 | 0.1288 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -112.2742 | 62.9934 | 51.9662 | 4359.8233 | 15.7983 | [6 empty] | 144.8812 | 247.864 | 52.543 | [5 empty] | -60.3197 | 61.8878 | 3615.4826 | [5 empty] | 145.7679 | 249.2768 | 53.0686 | [7 empty] | -60.4283 | 61.9372 | 0.1192 | 3617.5579 | 0.1288 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -108.7004 | 38.0015 | 51.5733 | 5188.2533 | 18.0178 | [6 empty] | 148.8595 | 249.55 | 72.3914 | [5 empty] | -59.7823 | 54.3361 | 3821.0225 | [5 empty] | 150.0293 | 250.9046 | 71.5945 | [7 empty] | -59.4825 | 54.8522 | 0.5969 | 3803.5101 | 0.2852 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -104.3233 | 8.9943 | 55.9771 | 6635.1547 | 20.6493 | [6 empty] | 155.8753 | 252.5234 | 107.3949 | [5 empty] | -58.895 | 41.7005 | 4221.6642 | [5 empty] | 156.0539 | 253.5069 | 108.2204 | [7 empty] | -59.3884 | 41.6742 | 0.4941 | 4231.1414 | 0.1676 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -99.8308 | -23.3976 | 61.8091 | 9612.387 | 22.1772 | [6 empty] | 168.0161 | 257.6688 | 167.9681 | [5 empty] | -57.5213 | 21.6609 | 5045.2954 | [5 empty] | 170.1416 | 259.7829 | 168.0222 | [7 empty] | -56.9956 | 22.0742 | 0.6687 | 5014.7383 | 0.3266 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -95.2322 | -55.8866 | 62.0181 | 18004.6205 | 17.1621 | [6 empty] | 188.8008 | 266.4777 | 271.668 | [5 empty] | -55.5598 | -8.2175 | 6969.1622 | [5 empty] | 190.9032 | 268.7431 | 267.7868 | [7 empty] | -54.8504 | -6.5916 | 1.7739 | 6796.8031 | 0.7629 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -91.0329 | -87.573 | 53.9904 | 3.2018e+17 | 12.8588 | [6 empty] | 223.825 | 281.3213 | 446.4114 | [5 empty] | -53.0733 | -49.1799 | 13936.4396 | [5 empty] | 224.3746 | 282.571 | 440.2492 | [7 empty] | -52.8176 | -47.4247 | 1.7737 | 13251.0154 | 0.4787 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -138.4606 | 106.4871 | 62.0379 | 3693.1642 | 10.1515 | [6 empty] | 235.4106 | 421.9152 | 57.3501 | [5 empty] | -79.6457 | 86.7511 | 3460.5426 | [5 empty] | 236.8412 | 422.8988 | 57.8043 | [7 empty] | -79.1623 | 86.6538 | 0.4931 | 3458.4545 | 0.1058 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -138.0976 | 103.9777 | 61.2035 | 3736.1209 | 10.3089 | [6 empty] | 235.9094 | 422.1266 | 59.8386 | [5 empty] | -79.5868 | 86.0235 | 3474.1773 | [5 empty] | 237.8886 | 423.3516 | 59.796 | [7 empty] | -78.813 | 86.0599 | 0.7746 | 3466.8198 | 0.2009 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -136.31 | 95.4887 | 57.927 | 3885.9572 | 10.9977 | [6 empty] | 237.0303 | 422.6017 | 65.4314 | [5 empty] | -79.4551 | 84.3962 | 3505.075 | [5 empty] | 239.2193 | 423.8593 | 65.8075 | [7 empty] | -78.5913 | 84.3022 | 0.8688 | 3499.3207 | 0.1929 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -133.9525 | 79.4918 | 54.7793 | 4219.7562 | 12.7797 | [6 empty] | 239.2114 | 423.526 | 76.3131 | [5 empty] | -79.2018 | 81.2608 | 3566.2261 | [5 empty] | 240.8624 | 424.3536 | 76.3627 | [7 empty] | -78.4864 | 81.24 | 0.7157 | 3560.0316 | 0.1698 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -130.4692 | 57.4518 | 54.8255 | 4793.8572 | 15.2536 | [6 empty] | 243.1896 | 425.212 | 96.1615 | [5 empty] | -78.7499 | 75.6438 | 3681.4305 | [5 empty] | 244.933 | 426.9155 | 95.5143 | [7 empty] | -78.3076 | 75.9774 | 0.554 | 3670.821 | 0.2149 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -126.1176 | 31.2394 | 59.4009 | 5720.8807 | 18.0282 | [6 empty] | 250.2054 | 428.1854 | 131.1649 | [5 empty] | -77.9832 | 66.0466 | 3896.8584 | [5 empty] | 251.0016 | 429.4202 | 132.8455 | [7 empty] | -78.1148 | 65.7673 | 0.3087 | 3906.012 | 0.1385 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -121.4429 | 1.072 | 66.4985 | 7351.8742 | 20.9923 | [6 empty] | 262.3462 | 433.3308 | 191.7382 | [5 empty] | -76.7409 | 50.3039 | 4309.8884 | [5 empty] | 263.3753 | 434.7799 | 191.3551 | [7 empty] | -76.6798 | 50.6151 | 0.3171 | 4300.5762 | 0.134 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -116.4746 | -30.0823 | 69.5393 | 10415.9218 | 21.2604 | [6 empty] | 283.131 | 442.1397 | 295.4381 | [5 empty] | -74.8346 | 25.6116 | 5151.3892 | [5 empty] | 283.6643 | 443.1506 | 293.1519 | [7 empty] | -74.7742 | 26.3226 | 0.7136 | 5121.1284 | 0.2808 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -111.6507 | -61.3732 | 64.2805 | 18558.0109 | 13.9686 | [6 empty] | 318.1551 | 456.9833 | 470.1815 | [5 empty] | -72.1394 | -10.6697 | 7089.8382 | [5 empty] | 320.8175 | 459.0769 | 465.3441 | [7 empty] | -71.1992 | -9.3818 | 1.5946 | 6966.4845 | 0.5236 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 119.789 | 4.419 | 72.1897 | 2244.3827 | 14.2832 | [6 empty] | 25.1871 | 13.3147 | 4.0682 | [5 empty] | 47.602 | 3.7988 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.8076 | 13.2684 | 4.0717 | [7 empty] | 46.5002 | 3.9028 | 1.1067 | 2244.3827 | 0.2989 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 103.0348 | -18.6538 | 61.5789 | 2244.3827 | 15.3157 | [6 empty] | 26.3081 | 13.7898 | 9.6609 | [5 empty] | 43.3952 | -3.3215 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.7847 | 13.6349 | 9.4785 | [7 empty] | 42.4487 | -3.1131 | 0.9691 | 2244.3827 | 0.284 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.3059 | -51.0088 | 55.7874 | 9762.2727 | 16.5663 | [6 empty] | 28.4891 | 14.7142 | 20.5426 | [5 empty] | 37.0309 | -14.6074 | 5020.7897 | [5 empty] | 27.8528 | 14.5352 | 20.4146 | [7 empty] | 35.845 | -14.5198 | 1.1891 | 5135.0392 | 0.3276 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 58.8114 | -82.1579 | 60.1167 | 6.4036e+17 | 17.0495 | [6 empty] | 32.4674 | 16.4002 | 40.391 | [5 empty] | 29.1251 | -29.8823 | 17643.241 | [5 empty] | 31.6309 | 16.1456 | 39.5751 | [7 empty] | 28.1899 | -29.3876 | 1.058 | 17697.8446 | 0.3333 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 43.7019 | -109.2203 | 64.8895 | 2.9273e+18 | 16.8548 | [6 empty] | 39.4832 | 19.3736 | 75.3945 | [5 empty] | 20.7644 | -48.5202 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.2543 | 19.3989 | 73.4614 | [7 empty] | 21.1273 | -47.5485 | 1.0373 | 2.9273e+18 | 0.3419 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 31.5349 | -133.979 | 66.3875 | 2.9273e+18 | 16.1879 | [6 empty] | 51.624 | 24.519 | 135.9678 | [5 empty] | 12.8397 | -70.2782 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.3894 | 24.4112 | 136.4788 | [7 empty] | 12.4796 | -70.4463 | 0.3974 | 2.9273e+18 | 0.1447 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 22.7639 | -156.0028 | 62.6842 | 2.9273e+18 | 14.9563 | [6 empty] | 72.4088 | 33.3278 | 239.6676 | [5 empty] | 5.6653 | -95.6957 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.8652 | 33.6211 | 236.3641 | [7 empty] | 6.5555 | -95.0174 | 1.1192 | 2.9273e+18 | 0.3592 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 15.8073 | -176.0553 | 53.1527 | 2.9273e+18 | 12.8515 | [6 empty] | 107.4329 | 48.1714 | 414.411 | [5 empty] | -0.8406 | -125.577 | 4.391e+18 | [5 empty] | 107.136 | 48.3472 | 407.6235 | [7 empty] | -0.2832 | -124.6264 | 1.102 | 2.9273e+18 | 0.2446 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 115.1523 | 15.8281 | 70.8916 | 2244.3827 | 15.2993 | [6 empty] | 26.0317 | 15.605 | 1.9182 | [5 empty] | 44.5191 | 9.781 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.7044 | 15.4549 | 2.068 | [7 empty] | 43.8167 | 9.5149 | 0.7511 | 2244.3827 | 0.3426 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 109.599 | 8.1327 | 66.8344 | 2244.3827 | 14.8284 | [6 empty] | 26.5305 | 15.8164 | 4.4067 | [5 empty] | 42.7889 | 6.3287 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.9415 | 15.5952 | 4.3549 | [7 empty] | 41.7046 | 6.3605 | 1.0848 | 2244.3827 | 0.3112 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 95.5115 | -14.4886 | 57.8456 | 2244.3827 | 16.0221 | [6 empty] | 27.6515 | 16.2914 | 9.9994 | [5 empty] | 39.3396 | -0.6744 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.9466 | 16.0296 | 9.8279 | [7 empty] | 38.1712 | -0.5489 | 1.1751 | 2244.3827 | 0.3478 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 74.5362 | -47.0571 | 53.6236 | 8592.9847 | 17.2547 | [6 empty] | 29.8325 | 17.2158 | 20.8811 | [5 empty] | 33.9516 | -12.0088 | 4668.0393 | [5 empty] | 28.7201 | 16.7564 | 20.7948 | [7 empty] | 32.1833 | -12.1747 | 1.7761 | 4882.2807 | 0.5638 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 55.8114 | -79.1087 | 58.9596 | 6.4036e+17 | 17.624 | [6 empty] | 33.8108 | 18.9018 | 40.7295 | [5 empty] | 26.9787 | -27.68 | 12874.4436 | [5 empty] | 33.3484 | 18.7443 | 39.7715 | [7 empty] | 26.7862 | -27.0494 | 0.6593 | 12379.8699 | 0.2587 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 41.6039 | -107.1909 | 64.1701 | 2.9273e+18 | 17.3048 | [6 empty] | 40.8266 | 21.8752 | 75.733 | [5 empty] | 19.2927 | -47.0244 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 40.8677 | 22.0289 | 74.6467 | [7 empty] | 19.5774 | -46.365 | 0.7182 | 2.9273e+18 | 0.2609 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 29.9456 | -132.8459 | 65.8785 | 2.9273e+18 | 16.5676 | [6 empty] | 52.9674 | 27.0206 | 136.3063 | [5 empty] | 11.7712 | -69.5239 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.614 | 26.9874 | 135.3268 | [7 empty] | 11.5745 | -69.1817 | 0.3947 | 2.9273e+18 | 0.1322 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 21.4309 | -155.4794 | 62.2626 | 2.9273e+18 | 15.3096 | [6 empty] | 73.7521 | 35.8294 | 240.0061 | [5 empty] | 4.839 | -95.4682 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.356 | 36.2653 | 239.632 | [7 empty] | 5.1849 | -95.3405 | 0.3688 | 2.9273e+18 | 0.1866 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 14.6085 | -175.994 | 52.8959 | 2.9273e+18 | 13.21 | [6 empty] | 108.7763 | 50.6731 | 414.7495 | [5 empty] | -1.493 | -125.6084 | 4.391e+18 | [5 empty] | 108.4487 | 50.7857 | 410.3016 | [7 empty] | -1.2404 | -124.9523 | 0.703 | 2.9273e+18 | 0.1448 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 81.8657 | 25.6811 | 48.7221 | 2244.3827 | 16.3582 | [6 empty] | 29.0508 | 21.2271 | 2.6789 | [5 empty] | 34.4643 | 14.4137 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.4292 | 21.4114 | 2.8507 | [7 empty] | 34.8946 | 14.2332 | 0.4666 | 2244.3827 | 0.3704 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 78.1676 | 18.8811 | 45.4791 | 2244.3827 | 15.7989 | [6 empty] | 29.5496 | 21.4385 | 5.1675 | [5 empty] | 33.3387 | 11.218 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.6346 | 21.5668 | 5.0787 | [7 empty] | 33.2741 | 11.4463 | 0.2373 | 2244.3827 | 0.3043 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 70.0379 | -2.2747 | 39.609 | 2244.3827 | 17.1116 | [6 empty] | 30.6706 | 21.9136 | 10.7602 | [5 empty] | 31.0282 | 4.5892 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.5265 | 21.9707 | 10.8514 | [7 empty] | 30.401 | 4.6092 | 0.6275 | 2244.3827 | 0.2426 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 56.1441 | -34.6813 | 40.3531 | 6746.029 | 18.681 | [6 empty] | 32.8516 | 22.8379 | 21.6419 | [5 empty] | 27.2359 | -6.5266 | 4231.3418 | [5 empty] | 32.8412 | 22.9896 | 21.1254 | [7 empty] | 27.1601 | -5.8349 | 0.6959 | 4122.5418 | 0.4867 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 42.713 | -68.6051 | 50.5004 | 53511.9274 | 19.1552 | [6 empty] | 36.8298 | 24.524 | 41.4903 | [5 empty] | 21.9838 | -22.5553 | 8861.3503 | [5 empty] | 36.7225 | 24.6296 | 40.905 | [7 empty] | 21.8245 | -21.967 | 0.6095 | 8616.4555 | 0.2921 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 31.8461 | -99.3647 | 58.6126 | 2.9273e+18 | 18.7728 | [6 empty] | 43.8456 | 27.4973 | 76.4938 | [5 empty] | 15.7421 | -43.0078 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 43.4923 | 27.5344 | 76.0426 | [7 empty] | 15.2009 | -42.6692 | 0.6384 | 6.4036e+17 | 0.2688 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 22.3122 | -127.6083 | 61.9978 | 2.9273e+18 | 17.9743 | [6 empty] | 55.9865 | 32.6428 | 137.067 | [5 empty] | 9.2145 | -67.0098 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.3789 | 33.0557 | 135.0817 | [7 empty] | 9.8281 | -66.0792 | 1.1147 | 2.9273e+18 | 0.3799 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 15.1283 | -152.2125 | 59.2129 | 2.9273e+18 | 16.7214 | [6 empty] | 76.7712 | 41.4516 | 240.7669 | [5 empty] | 2.9187 | -94.2721 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.9745 | 41.6964 | 241.8536 | [7 empty] | 2.7134 | -94.4527 | 0.2735 | 4.391e+18 | 0.1334 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 9.1013 | -174.2061 | 50.4423 | 2.9273e+18 | 14.6826 | [6 empty] | 111.7953 | 56.2952 | 415.5103 | [5 empty] | -2.9753 | -125.2308 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.9048 | 56.8177 | 410.6933 | [7 empty] | -2.5983 | -124.4075 | 0.9055 | 4.391e+18 | 0.2411 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 39.8438 | 38.9536 | 26.5193 | 2244.3827 | 18.528 | [6 empty] | 34.925 | 32.166 | 4.1591 | [5 empty] | 20.007 | 21.3532 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.3591 | 31.7943 | 4.438 | [7 empty] | 19.2842 | 20.9127 | 0.8464 | 2244.3827 | 0.4993 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 37.6603 | 33.3512 | 23.4598 | 2244.3827 | 18.0513 | [6 empty] | 35.4238 | 32.3774 | 6.6477 | [5 empty] | 19.4351 | 18.5794 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.7999 | 31.9778 | 6.9313 | [7 empty] | 18.6359 | 18.1241 | 0.9198 | 2244.3827 | 0.4897 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 34.4215 | 14.7603 | 16.3283 | 3057.8263 | 18.3865 | [6 empty] | 36.5447 | 32.8525 | 12.2404 | [5 empty] | 18.2255 | 12.6859 | 1899.1072 | [5 empty] | 35.845 | 32.3575 | 12.7151 | [7 empty] | 17.3784 | 11.9572 | 1.1174 | 1870.499 | 0.6774 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 27.4177 | -15.7286 | 21.3428 | 5453.2464 | 21.3358 | [6 empty] | 38.7258 | 33.7768 | 23.1221 | [5 empty] | 16.1313 | 2.3859 | 3902.3468 | [5 empty] | 37.9519 | 33.3748 | 23.8017 | [7 empty] | 14.869 | 1.5971 | 1.4884 | 4046.1593 | 0.8828 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 20.1878 | -50.2769 | 37.6412 | 12770.6764 | 22.1068 | [6 empty] | 42.704 | 35.4629 | 42.9705 | [5 empty] | 12.9921 | -13.3299 | 6377.5189 | [5 empty] | 42.5401 | 35.378 | 42.8005 | [7 empty] | 12.8758 | -13.2479 | 0.1423 | 6371.6856 | 0.0855 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 13.9413 | -83.508 | 49.166 | 2.9273e+18 | 21.571 | [6 empty] | 49.7198 | 38.4362 | 77.974 | [5 empty] | 8.8757 | -34.6037 | 17967.225 | [5 empty] | 49.6159 | 38.4616 | 77.0038 | [7 empty] | 8.9694 | -34.011 | 0.6001 | 17049.3429 | 0.23 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 7.8259 | -115.0536 | 54.5891 | 2.9273e+18 | 20.7129 | [6 empty] | 61.8606 | 43.5817 | 138.5473 | [5 empty] | 4.1105 | -60.5911 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 61.3762 | 43.4869 | 137.4491 | [7 empty] | 3.8019 | -60.1646 | 0.5264 | 2.9273e+18 | 0.1918 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 2.9979 | -142.7982 | 52.6774 | 2.9273e+18 | 19.6115 | [6 empty] | 82.6454 | 52.3905 | 242.2471 | [5 empty] | -0.8971 | -90.265 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.7644 | 52.5184 | 243.8011 | [7 empty] | -1.1654 | -90.6138 | 0.44 | 2.9273e+18 | 0.1447 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | -1.4926 | -167.1992 | 44.2176 | 4.391e+18 | 17.6229 | [6 empty] | 117.6695 | 67.2341 | 416.9905 | [5 empty] | -5.8763 | -123.1994 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.3706 | 68.0359 | 411.733 | [7 empty] | -5.1477 | -122.0948 | 1.3233 | 2.9273e+18 | 0.3639 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | -0.424 | 53.0517 | 22.9087 | 1946.1695 | 21.94 | [6 empty] | 45.6395 | 52.1187 | 6.8591 | [5 empty] | 2.8696 | 30.381 | 1927.0893 | [5 empty] | 45.4464 | 51.5512 | 6.9455 | [7 empty] | 3.434 | 29.9799 | 0.6924 | 1929.7863 | 0.3926 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | -1.6677 | 48.4805 | 20.8152 | 1885.1047 | 21.8199 | [6 empty] | 46.1383 | 52.3301 | 9.3476 | [5 empty] | 2.656 | 28.1192 | 1884.3661 | [5 empty] | 45.979 | 51.9977 | 9.5988 | [7 empty] | 2.8151 | 27.714 | 0.4354 | 1880.9362 | 0.2915 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | -2.1767 | 32.7098 | 10.4502 | 3401.1891 | 21.3201 | [6 empty] | 47.2593 | 52.8052 | 14.9404 | [5 empty] | 2.1929 | 23.217 | 3141.1895 | [5 empty] | 46.5489 | 52.2049 | 15.2605 | [7 empty] | 1.6626 | 22.7171 | 0.7288 | 3177.2307 | 0.4931 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | -4.7529 | 5.4346 | 10.7914 | 4771.4801 | 22.9252 | [6 empty] | 49.4403 | 53.7295 | 25.8221 | [5 empty] | 1.3537 | 14.3319 | 3715.4985 | [5 empty] | 49.4914 | 53.5633 | 24.7938 | [7 empty] | 2.0546 | 15.01 | 0.9752 | 3644.9931 | 0.7222 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -9.5321 | -61.6372 | 41.5133 | 21528.8476 | 25.2417 | [6 empty] | 60.4344 | 58.389 | 80.6739 | [5 empty] | -1.9664 | -20.8192 | 8459.8479 | [5 empty] | 61.0152 | 58.7925 | 79.8799 | [7 empty] | -1.3654 | -20.1603 | 0.8919 | 8224.5492 | 0.5595 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -12.1446 | -95.4474 | 47.9625 | 2.9273e+18 | 23.9134 | [6 empty] | 72.5752 | 63.5344 | 141.2472 | [5 empty] | -4.5424 | -48.0912 | 61472.0791 | [5 empty] | 72.9859 | 63.9229 | 137.7675 | [7 empty] | -3.6699 | -46.3917 | 1.9104 | 38446.1986 | 0.7397 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -14.2643 | -126.0809 | 45.8917 | 4.391e+18 | 21.9183 | [6 empty] | 93.3599 | 72.3432 | 244.9471 | [5 empty] | -7.6198 | -80.6727 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.1954 | 72.2232 | 243.5752 | [7 empty] | -7.4629 | -80.3284 | 0.3784 | 4.391e+18 | 0.1052 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -16.7106 | -153.2917 | 36.7128 | 4.391e+18 | 18.9803 | [6 empty] | 128.3841 | 87.1868 | 419.6905 | [5 empty] | -11.0527 | -117.0175 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 128.4966 | 87.6729 | 412.1425 | [7 empty] | -10.3353 | -115.353 | 1.8125 | 4.391e+18 | 0.376 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -36.2417 | 66.9725 | 33.0548 | 3114.3991 | 21.2932 | [6 empty] | 64.5351 | 87.3062 | 11.6206 | [5 empty] | -15.4117 | 41.3068 | 3081.8802 | [5 empty] | 64.3482 | 86.9407 | 11.8376 | [7 empty] | -15.3102 | 41.0215 | 0.3028 | 3087.7983 | 0.1806 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -36.8566 | 63.2 | 31.903 | 3215.36 | 21.2419 | [6 empty] | 65.0339 | 87.5176 | 14.1091 | [5 empty] | -15.4473 | 39.5473 | 3147.5952 | [5 empty] | 64.5663 | 87.047 | 14.5991 | [7 empty] | -15.7293 | 39.0838 | 0.5426 | 3167.9045 | 0.3834 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -36.0724 | 49.9378 | 25.0083 | 3563.4942 | 21.0095 | [6 empty] | 66.1549 | 87.9927 | 19.7018 | [5 empty] | -15.5263 | 35.6803 | 3299.7301 | [5 empty] | 66.3938 | 87.8735 | 19.8333 | [7 empty] | -15.0351 | 35.4769 | 0.5317 | 3296.6199 | 0.205 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -36.273 | 26.1465 | 20.7288 | 4424.3813 | 21.8979 | [6 empty] | 68.3359 | 88.917 | 30.5835 | [5 empty] | -15.6763 | 28.4827 | 3617.4713 | [5 empty] | 68.376 | 88.6356 | 30.6302 | [7 empty] | -15.2927 | 28.2945 | 0.4273 | 3616.0811 | 0.1841 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -36.0903 | -4.2176 | 28.7965 | 6180.373 | 25.0483 | [6 empty] | 72.3142 | 90.603 | 50.4319 | [5 empty] | -15.9381 | 16.3524 | 4285.165 | [5 empty] | 72.2839 | 90.3341 | 50.233 | [7 empty] | -15.6374 | 16.3234 | 0.3021 | 4278.1746 | 0.1713 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -35.4685 | -37.1168 | 39.6058 | 10192.2003 | 24.875 | [6 empty] | 79.33 | 93.5764 | 85.4354 | [5 empty] | -16.3683 | -2.421 | 5794.8835 | [5 empty] | 79.8057 | 93.7411 | 85.3396 | [7 empty] | -15.8818 | -2.3542 | 0.4911 | 5769.037 | 0.3085 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -35.3275 | -71.4955 | 46.2599 | 35803.5937 | 21.6748 | [6 empty] | 91.4708 | 98.7218 | 146.0087 | [5 empty] | -17.0398 | -29.0038 | 10352.5975 | [5 empty] | 91.6405 | 99.0944 | 144.1525 | [7 empty] | -16.8667 | -28.0298 | 0.9893 | 10031.7311 | 0.3187 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -35.0203 | -103.9348 | 44.0697 | 4.391e+18 | 20.6682 | [6 empty] | 112.2555 | 107.5307 | 249.7085 | [5 empty] | -18.0414 | -63.2672 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 113.1955 | 108.4449 | 245.7346 | [7 empty] | -17.2463 | -61.6116 | 1.8367 | 6.4036e+17 | 0.5413 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -35.3652 | -133.4088 | 33.9314 | 4.391e+18 | 18.9736 | [6 empty] | 147.2797 | 122.3743 | 424.4519 | [5 empty] | -19.4703 | -103.4306 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.7584 | 122.6099 | 418.6786 | [7 empty] | -19.3794 | -102.0348 | 1.3988 | 4.391e+18 | 0.1712 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -67.6589 | 80.3783 | 42.4823 | 3336.8826 | 17.3617 | [6 empty] | 97.2339 | 148.1979 | 19.8602 | [5 empty] | -34.2379 | 54.1529 | 3259.374 | [5 empty] | 97.9903 | 148.3062 | 19.9499 | [7 empty] | -33.4332 | 54.0092 | 0.8174 | 3251.2154 | 0.2493 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -67.8677 | 77.1941 | 41.5582 | 3408.0146 | 17.3473 | [6 empty] | 97.7327 | 148.4093 | 22.3488 | [5 empty] | -34.2037 | 52.8258 | 3297.7997 | [5 empty] | 97.8724 | 148.282 | 23.013 | [7 empty] | -34.0275 | 52.4085 | 0.453 | 3306.8768 | 0.2162 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -66.5138 | 65.9969 | 36.1727 | 3654.0652 | 17.3483 | [6 empty] | 98.8536 | 148.8844 | 27.9415 | [5 empty] | -34.1285 | 49.8831 | 3385.9939 | [5 empty] | 99.3761 | 149.3856 | 28.3802 | [7 empty] | -34.0043 | 49.7442 | 0.1863 | 3389.6591 | 0.11 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -65.5588 | 45.45 | 31.5914 | 4235.1411 | 18.3438 | [6 empty] | 101.0347 | 149.8087 | 38.8232 | [5 empty] | -33.988 | 44.3094 | 3565.5293 | [5 empty] | 101.055 | 150.0773 | 39.4682 | [7 empty] | -34.2883 | 44.0822 | 0.3765 | 3578.9802 | 0.2037 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -63.8895 | 18.2144 | 34.3185 | 5328.3047 | 20.7267 | [6 empty] | 105.0129 | 151.4948 | 58.6716 | [5 empty] | -33.7505 | 34.6279 | 3923.2004 | [5 empty] | 106.635 | 152.2902 | 57.0179 | [7 empty] | -32.3248 | 35.4654 | 1.6535 | 3865.3885 | 0.7867 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -61.629 | -12.5695 | 42.2986 | 7361.4826 | 23.9881 | [6 empty] | 112.0287 | 154.4681 | 93.6751 | [5 empty] | -33.384 | 18.9169 | 4661.3245 | [5 empty] | 112.6461 | 155.1984 | 93.8255 | [7 empty] | -33.3156 | 19.0684 | 0.1662 | 4652.115 | 0.1365 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -59.6656 | -46.051 | 49.132 | 12411.276 | 21.4374 | [6 empty] | 124.1695 | 159.6136 | 154.2484 | [5 empty] | -32.8793 | -4.863 | 6343.9979 | [5 empty] | 124.5891 | 160.2611 | 154.0257 | [7 empty] | -32.9094 | -4.5432 | 0.3212 | 6312.5862 | 0.21 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -57.5626 | -78.8386 | 47.9403 | 47704.722 | 17.4342 | [6 empty] | 144.9543 | 168.4224 | 257.9482 | [5 empty] | -32.2951 | -38.0976 | 11848.5054 | [5 empty] | 144.7124 | 168.9359 | 257.8621 | [7 empty] | -32.8364 | -37.8133 | 0.6114 | 11798.5285 | 0.3358 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -56.084 | -109.7929 | 38.2308 | 4.391e+18 | 17.0099 | [6 empty] | 179.9784 | 183.266 | 432.6916 | [5 empty] | -31.8123 | -80.2551 | 4.391e+18 | [5 empty] | 180.5756 | 184.7318 | 425.462 | [7 empty] | -31.4836 | -78.0259 | 2.2533 | 4.391e+18 | 0.2808 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -95.1108 | 93.0761 | 47.7625 | 3473.0856 | 12.8038 | [6 empty] | 153.2132 | 252.4429 | 33.9664 | [5 empty] | -53.7719 | 69.1523 | 3360.1601 | [5 empty] | 155.4335 | 254.2929 | 34.0309 | [7 empty] | -52.9402 | 69.2879 | 0.8427 | 3349.6453 | 0.3125 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -95.0557 | 90.3362 | 46.9042 | 3525.6941 | 12.8181 | [6 empty] | 153.712 | 252.6543 | 36.4549 | [5 empty] | -53.7195 | 68.1705 | 3382.7702 | [5 empty] | 156.5272 | 254.7586 | 36.2733 | [7 empty] | -52.4941 | 68.3909 | 1.245 | 3365.6903 | 0.4514 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -93.5036 | 80.7662 | 42.5519 | 3708.1519 | 13.0306 | [6 empty] | 154.833 | 253.1294 | 42.0477 | [5 empty] | -53.6028 | 65.9814 | 3434.2568 | [5 empty] | 156.702 | 254.8593 | 42.7009 | [7 empty] | -53.0768 | 65.9211 | 0.5295 | 3431.7106 | 0.1994 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -92.0312 | 62.9423 | 38.6679 | 4125.2059 | 14.357 | [6 empty] | 157.014 | 254.0537 | 52.9294 | [5 empty] | -53.3805 | 61.7901 | 3537.2242 | [5 empty] | 158.9364 | 255.6834 | 53.2454 | [7 empty] | -52.7206 | 61.8453 | 0.6623 | 3529.6681 | 0.2429 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -89.6913 | 38.7413 | 39.8892 | 4865.0745 | 16.762 | [6 empty] | 160.9923 | 255.7398 | 72.7777 | [5 empty] | -52.9903 | 54.3679 | 3735.2162 | [5 empty] | 162.3516 | 256.9018 | 73.7886 | [7 empty] | -52.6207 | 54.1445 | 0.4318 | 3738.0969 | 0.1484 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -86.564 | 10.4786 | 46.4776 | 6113.0885 | 19.9872 | [6 empty] | 168.0081 | 258.7131 | 107.7812 | [5 empty] | -52.3468 | 41.9326 | 4119.4959 | [5 empty] | 169.1722 | 259.8577 | 108.4231 | [7 empty] | -52.1086 | 41.9028 | 0.2401 | 4118.0845 | 0.1203 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -83.5549 | -21.2387 | 54.0486 | 8505.4883 | 22.7001 | [6 empty] | 180.1489 | 263.8586 | 168.3545 | [5 empty] | -51.3526 | 22.1695 | 4903.6576 | [5 empty] | 181.2026 | 265.2059 | 166.534 | [7 empty] | -51.0981 | 23.0434 | 0.9102 | 4858.3355 | 0.4323 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -80.2987 | -53.3645 | 55.0967 | 14122.4616 | 17.6274 | [6 empty] | 200.9336 | 272.6674 | 272.0544 | [5 empty] | -49.94 | -7.3864 | 6702.0682 | [5 empty] | 203.1102 | 275.3253 | 268.152 | [7 empty] | -49.3954 | -5.654 | 1.8159 | 6538.9034 | 0.86 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -77.474 | -84.6538 | 46.8748 | 51396.2585 | 12.4947 | [6 empty] | 235.9578 | 287.511 | 446.7978 | [5 empty] | -48.1698 | -48.0682 | 12790.1379 | [5 empty] | 237.9764 | 289.2146 | 439.3601 | [7 empty] | -47.0727 | -46.0004 | 2.3408 | 12049.7484 | 0.5071 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -119.4872 | 105.3246 | 48.8238 | 3560.0891 | 8.5185 | [6 empty] | 247.5434 | 428.1049 | 57.7364 | [5 empty] | -74.4159 | 86.5537 | 3417.9031 | [5 empty] | 248.9648 | 429.3722 | 58.0184 | [7 empty] | -74.0634 | 86.5575 | 0.3526 | 3415.4171 | 0.1024 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -119.2787 | 102.9361 | 48.0588 | 3600.2088 | 8.5989 | [6 empty] | 248.0421 | 428.3163 | 60.225 | [5 empty] | -74.3657 | 85.8343 | 3431.2758 | [5 empty] | 250.7022 | 430.1021 | 60.0112 | [7 empty] | -73.3997 | 85.953 | 0.9733 | 3420.9543 | 0.2772 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -117.7194 | 94.7052 | 44.7115 | 3739.3505 | 9.1231 | [6 empty] | 249.1631 | 428.7914 | 65.8177 | [5 empty] | -74.2535 | 84.2251 | 3461.5704 | [5 empty] | 250.597 | 429.9263 | 67.2 | [7 empty] | -73.9183 | 83.899 | 0.4677 | 3465.5068 | 0.1332 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -116.0305 | 79.1987 | 42.0369 | 4049.4784 | 10.9456 | [6 empty] | 251.3441 | 429.7157 | 76.6994 | [5 empty] | -74.0377 | 81.1241 | 3521.4936 | [5 empty] | 253.3727 | 431.5317 | 76.6181 | [7 empty] | -73.5107 | 81.282 | 0.5501 | 3514.4464 | 0.1877 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -113.419 | 57.726 | 43.5853 | 4578.2224 | 13.6873 | [6 empty] | 255.3224 | 431.4017 | 96.5478 | [5 empty] | -73.6526 | 75.5673 | 3634.2714 | [5 empty] | 257.2644 | 432.8691 | 95.6479 | [7 empty] | -72.9805 | 75.9065 | 0.7529 | 3621.1264 | 0.2641 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -110.0114 | 32.1374 | 50.2115 | 5415.523 | 16.867 | [6 empty] | 262.3382 | 434.3751 | 131.5513 | [5 empty] | -72.9993 | 66.0683 | 3844.8247 | [5 empty] | 263.0042 | 435.6994 | 133.0024 | [7 empty] | -73.2445 | 65.8817 | 0.3081 | 3852.9586 | 0.1335 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -106.4395 | 2.5625 | 59.0398 | 6845.1632 | 20.5519 | [6 empty] | 274.479 | 439.5205 | 192.1246 | [5 empty] | -71.941 | 50.4743 | 4247.4959 | [5 empty] | 275.6051 | 440.6265 | 191.0399 | [7 empty] | -71.6406 | 50.8795 | 0.5044 | 4232.578 | 0.1936 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -102.5147 | -28.2133 | 63.041 | 9377.9621 | 21.7654 | [6 empty] | 295.2638 | 448.3294 | 295.8244 | [5 empty] | -70.3175 | 25.9854 | 5064.1908 | [5 empty] | 295.3988 | 448.7017 | 297.3395 | [7 empty] | -70.4879 | 25.7135 | 0.3209 | 5077.7548 | 0.1267 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -98.8041 | -59.1221 | 57.9167 | 15157.1431 | 14.2999 | [6 empty] | 330.2879 | 463.173 | 470.5678 | [5 empty] | -68.0248 | -10.0612 | 6924.8151 | [5 empty] | 331.7682 | 464.3387 | 466.6381 | [7 empty] | -67.4295 | -9.1047 | 1.1266 | 6840.3511 | 0.3949 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 153.5007 | 9.3056 | 80.9793 | 2244.3827 | 15.0234 | [6 empty] | 46.5838 | 24.2305 | 4.7495 | [5 empty] | 72.5297 | 8.1384 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.4635 | 24.2111 | 4.6628 | [7 empty] | 72.359 | 8.2616 | 0.2105 | 2244.3827 | 0.1742 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 138.7533 | -10.574 | 71.2006 | 2244.3827 | 16.3909 | [6 empty] | 47.7048 | 24.7056 | 10.3423 | [5 empty] | 68.6961 | 2.1353 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.2038 | 24.4795 | 10.4316 | [7 empty] | 68.0181 | 1.9529 | 0.7022 | 2244.3827 | 0.2182 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 115.1496 | -41.3223 | 62.4217 | 4374.2217 | 17.7443 | [6 empty] | 49.8858 | 25.63 | 21.224 | [5 empty] | 62.2885 | -8.1232 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.691 | 25.5563 | 20.909 | [7 empty] | 62.2693 | -7.8637 | 0.2602 | 2244.3827 | 0.1555 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 92.0051 | -73.6231 | 63.5479 | 15780.5487 | 18.3131 | [6 empty] | 53.8641 | 27.316 | 41.0723 | [5 empty] | 53.1946 | -23.3033 | 5522.6261 | [5 empty] | 53.6911 | 27.2623 | 40.5455 | [7 empty] | 53.2806 | -22.9397 | 0.3737 | 5435.3492 | 0.1491 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 72.9404 | -103.0801 | 67.3303 | 6.4036e+17 | 18.1551 | [6 empty] | 60.8799 | 30.2894 | 76.0758 | [5 empty] | 42.122 | -43.217 | 18705.0608 | [5 empty] | 59.6763 | 29.7619 | 77.2314 | [7 empty] | 40.3164 | -44.0954 | 2.0079 | 22790.3113 | 0.5547 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 56.6348 | -130.3943 | 68.5252 | 2.9273e+18 | 17.5314 | [6 empty] | 73.0207 | 35.4348 | 136.6491 | [5 empty] | 30.4038 | -67.0884 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 73.0511 | 35.5202 | 136.2006 | [7 empty] | 30.4915 | -66.8744 | 0.2313 | 2.9273e+18 | 0.069 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 44.3724 | -154.2563 | 64.8546 | 2.9273e+18 | 16.4431 | [6 empty] | 93.8055 | 44.2436 | 240.349 | [5 empty] | 19.2679 | -94.4577 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.5347 | 44.1555 | 240.7976 | [7 empty] | 18.9513 | -94.5766 | 0.3382 | 2.9273e+18 | 0.1004 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 34.477 | -175.8153 | 56.2098 | 2.9273e+18 | 14.6587 | [6 empty] | 128.8296 | 59.0873 | 415.0924 | [5 empty] | 9.3475 | -125.5356 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 128.1062 | 58.9974 | 410.4937 | [7 empty] | 9.5007 | -124.799 | 0.7523 | 4.391e+18 | 0.1301 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 149.5219 | 18.5391 | 80.2795 | 2244.3827 | 15.7354 | [6 empty] | 47.4284 | 26.5208 | 2.5995 | [5 empty] | 69.4465 | 12.8193 | 2244.3827 | [5 empty] | 46.4814 | 26.1149 | 2.8768 | [7 empty] | 67.9914 | 12.4294 | 1.5064 | 2244.3827 | 0.5538 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 144.6333 | 12.1814 | 76.8297 | 2244.3827 | 15.4393 | [6 empty] | 47.9272 | 26.7322 | 5.088 | [5 empty] | 67.8337 | 10.0329 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.7966 | 26.7734 | 5.1547 | [7 empty] | 67.3125 | 10.0517 | 0.5215 | 2244.3827 | 0.1056 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 131.5361 | -7.2893 | 68.0414 | 2244.3827 | 16.9083 | [6 empty] | 49.0482 | 27.2072 | 10.6808 | [5 empty] | 64.4645 | 4.1581 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.2862 | 26.9588 | 11.0688 | [7 empty] | 62.9662 | 3.7441 | 1.5545 | 2244.3827 | 0.4929 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 110.0439 | -37.8486 | 60.379 | 4207.0871 | 18.2839 | [6 empty] | 51.2292 | 28.1316 | 21.5625 | [5 empty] | 58.7643 | -5.9736 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.815 | 28.013 | 21.6382 | [7 empty] | 58.0533 | -6.0505 | 0.7151 | 2244.3827 | 0.1608 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 88.5397 | -70.4535 | 62.2538 | 13581.4379 | 18.7965 | [6 empty] | 55.2074 | 29.8176 | 41.4109 | [5 empty] | 50.5271 | -21.1526 | 5258.6462 | [5 empty] | 55.1045 | 29.7901 | 40.1214 | [7 empty] | 51.1443 | -20.2189 | 1.1193 | 5027.2025 | 0.4307 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 70.5263 | -100.5066 | 66.4739 | 6.4036e+17 | 18.5738 | [6 empty] | 62.2233 | 32.791 | 76.4143 | [5 empty] | 40.2705 | -41.3174 | 15256.8892 | [5 empty] | 61.3055 | 32.4481 | 76.4844 | [7 empty] | 39.1911 | -41.5101 | 1.0964 | 16135.3802 | 0.2978 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 54.8784 | -128.5154 | 67.8923 | 2.9273e+18 | 17.9118 | [6 empty] | 74.3641 | 37.9364 | 136.9876 | [5 empty] | 29.1642 | -65.6812 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 74.1516 | 37.9805 | 137.1051 | [7 empty] | 28.7737 | -65.6678 | 0.3907 | 2.9273e+18 | 0.1232 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 42.9659 | -152.9692 | 64.2388 | 2.9273e+18 | 16.8179 | [6 empty] | 95.1488 | 46.7452 | 240.6875 | [5 empty] | 18.4095 | -93.6092 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.227 | 46.9533 | 239.9278 | [7 empty] | 18.4736 | -93.3398 | 0.277 | 2.9273e+18 | 0.0948 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 33.2412 | -174.9813 | 55.5627 | 2.9273e+18 | 15.0404 | [6 empty] | 130.173 | 61.5889 | 415.4309 | [5 empty] | 8.7138 | -125.1253 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.9699 | 62.1794 | 409.4403 | [7 empty] | 9.8778 | -124.0641 | 1.5751 | 2.9273e+18 | 0.4049 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 119.8088 | 26.6974 | 60.9592 | 2244.3827 | 17.0615 | [6 empty] | 50.4475 | 32.1429 | 3.3603 | [5 empty] | 59.7115 | 16.4829 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.6543 | 32.2912 | 3.5683 | [7 empty] | 59.647 | 16.3243 | 0.1712 | 2244.3827 | 0.2902 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.043 | 20.9319 | 57.9867 | 2244.3827 | 16.6346 | [6 empty] | 50.9463 | 32.3543 | 5.8488 | [5 empty] | 58.4895 | 13.8574 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.3619 | 32.5809 | 5.9263 | [7 empty] | 58.8175 | 13.8492 | 0.3281 | 2244.3827 | 0.1222 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 107.118 | 2.5725 | 51.5274 | 2244.3827 | 17.9624 | [6 empty] | 52.0672 | 32.8294 | 11.4415 | [5 empty] | 55.9064 | 8.2688 | 2244.3827 | [5 empty] | 52.3499 | 33.0295 | 11.4364 | [7 empty] | 56.0543 | 8.3796 | 0.1848 | 2244.3827 | 0.1183 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 91.2325 | -27.2429 | 47.3756 | 4045.9535 | 19.6651 | [6 empty] | 54.2483 | 33.7537 | 22.3233 | [5 empty] | 51.4414 | -1.5307 | 2244.3827 | [5 empty] | 53.6707 | 33.6189 | 22.9746 | [7 empty] | 50.0843 | -2.0673 | 1.4593 | 2244.3827 | 0.5024 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 74.6218 | -60.4306 | 53.0596 | 10117.4284 | 20.302 | [6 empty] | 58.2265 | 35.4398 | 42.1716 | [5 empty] | 44.7751 | -16.5615 | 4833.117 | [5 empty] | 57.3848 | 35.2831 | 42.8442 | [7 empty] | 43.0658 | -17.0017 | 1.7651 | 5015.5508 | 0.4925 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 60.0919 | -92.0101 | 59.9553 | 1.3722e+17 | 20.1165 | [6 empty] | 65.2423 | 38.4131 | 77.1751 | [5 empty] | 36.1178 | -37.0567 | 11341.2909 | [5 empty] | 64.9379 | 38.4751 | 76.9725 | [7 empty] | 35.5834 | -36.8329 | 0.5793 | 11309.9612 | 0.1701 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 46.8301 | -121.8896 | 63.0129 | 2.9273e+18 | 19.4543 | [6 empty] | 77.3831 | 43.5586 | 137.7484 | [5 empty] | 26.3086 | -62.312 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 77.5772 | 43.9225 | 135.5207 | [7 empty] | 26.8141 | -61.2038 | 1.218 | 6.4036e+17 | 0.3516 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 36.4561 | -148.055 | 60.0852 | 2.9273e+18 | 18.374 | [6 empty] | 98.1679 | 52.3674 | 241.4482 | [5 empty] | 16.4249 | -91.4071 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 97.7013 | 52.4363 | 240.5012 | [7 empty] | 16.0525 | -91.0892 | 0.4896 | 2.9273e+18 | 0.1649 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 27.6456 | -171.4089 | 51.656 | 4.391e+18 | 16.5563 | [6 empty] | 133.192 | 67.211 | 416.1917 | [5 empty] | 7.265 | -123.9433 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.9811 | 67.5548 | 412.2751 | [7 empty] | 7.4316 | -123.1694 | 0.7916 | 2.9273e+18 | 0.1759 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 78.7678 | 38.5721 | 37.6792 | 2244.3827 | 19.7272 | [6 empty] | 56.3217 | 43.0818 | 4.8405 | [5 empty] | 44.7412 | 22.3883 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.8713 | 42.8163 | 5.025 | [7 empty] | 44.2572 | 22.1459 | 0.5412 | 2244.3827 | 0.2775 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 76.1504 | 33.6136 | 34.9323 | 2244.3827 | 19.292 | [6 empty] | 56.8204 | 43.2932 | 7.329 | [5 empty] | 43.9684 | 20.0277 | 2244.3827 | [5 empty] | 55.9328 | 42.8454 | 7.735 | [7 empty] | 42.8257 | 19.5639 | 1.2332 | 2244.3827 | 0.5006 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 71.3887 | 17.0875 | 29.1573 | 2244.3827 | 19.7009 | [6 empty] | 57.9414 | 43.7683 | 12.9218 | [5 empty] | 42.3105 | 14.9411 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.5412 | 43.697 | 13.191 | [7 empty] | 41.4799 | 14.7606 | 0.8499 | 2244.3827 | 0.2518 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 61.7235 | -10.9025 | 27.922 | 3956.0181 | 22.227 | [6 empty] | 60.1224 | 44.6926 | 23.8035 | [5 empty] | 39.3645 | 5.8222 | 2564.1992 | [5 empty] | 58.9263 | 44.1193 | 24.1203 | [7 empty] | 37.9559 | 5.3921 | 1.4728 | 1952.3226 | 0.5104 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 51.1436 | -43.8252 | 38.8097 | 7586.8478 | 23.1787 | [6 empty] | 64.1007 | 46.3787 | 43.6518 | [5 empty] | 34.7706 | -8.6383 | 4370.9964 | [5 empty] | 63.9632 | 46.3834 | 42.8531 | [7 empty] | 34.8515 | -8.0435 | 0.6002 | 4297.4051 | 0.3414 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 41.415 | -76.6896 | 49.2497 | 23530.3402 | 23.0463 | [6 empty] | 71.1165 | 49.352 | 78.6553 | [5 empty] | 28.4403 | -29.1797 | 8257.8854 | [5 empty] | 70.3424 | 49.1022 | 78.3906 | [7 empty] | 27.6499 | -29.1053 | 0.7939 | 8327.0724 | 0.2639 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 31.8664 | -108.7912 | 54.4621 | 2.9273e+18 | 22.3341 | [6 empty] | 83.2573 | 54.4975 | 139.2286 | [5 empty] | 20.7567 | -55.4742 | 131083.7631 | [5 empty] | 84.0702 | 54.9387 | 137.1694 | [7 empty] | 21.9033 | -54.4152 | 1.5608 | 61869.494 | 0.5296 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 24.0668 | -137.3741 | 52.269 | 2.9273e+18 | 21.0004 | [6 empty] | 104.0421 | 63.3063 | 242.9285 | [5 empty] | 12.4811 | -86.4054 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.4752 | 63.6472 | 241.5999 | [7 empty] | 12.9067 | -85.8827 | 0.6741 | 2.9273e+18 | 0.2041 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 16.9328 | -162.8137 | 43.7644 | 2.9273e+18 | 18.2823 | [6 empty] | 139.0662 | 78.1499 | 417.6719 | [5 empty] | 4.3974 | -120.8829 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 140.2892 | 79.1711 | 411.0046 | [7 empty] | 5.6762 | -119.349 | 1.9971 | 2.9273e+18 | 0.5324 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 36.3067 | 51.9023 | 23.841 | 2244.3827 | 22.8617 | [6 empty] | 67.0362 | 63.0345 | 7.5404 | [5 empty] | 25.5297 | 30.6362 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.2984 | 62.4789 | 7.4013 | [7 empty] | 25.1789 | 30.6085 | 0.3519 | 2244.3827 | 0.2053 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 34.608 | 47.7106 | 21.3058 | 2244.3827 | 22.5963 | [6 empty] | 67.535 | 63.2459 | 10.029 | [5 empty] | 25.1342 | 28.627 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.7404 | 62.6768 | 10.0368 | [7 empty] | 24.6464 | 28.4771 | 0.5103 | 2244.3827 | 0.2361 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 32.6954 | 33.3123 | 12.3759 | 1923.4609 | 21.9357 | [6 empty] | 68.656 | 63.721 | 15.6217 | [5 empty] | 24.2732 | 24.2442 | 2456.8915 | [5 empty] | 67.8383 | 63.1284 | 15.9246 | [7 empty] | 23.6779 | 23.8377 | 0.7209 | 2504.5098 | 0.3406 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 27.6842 | 7.9744 | 9.6212 | 3914.437 | 23.9472 | [6 empty] | 70.837 | 64.6454 | 26.5034 | [5 empty] | 22.7002 | 16.2041 | 3011.2361 | [5 empty] | 69.7929 | 64.06 | 26.3869 | [7 empty] | 21.8593 | 16.1432 | 0.8431 | 3036.5316 | 0.4508 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 22.1457 | -23.3872 | 26.4416 | 6117.9904 | 26.3029 | [6 empty] | 74.8153 | 66.3314 | 46.3518 | [5 empty] | 20.1326 | 2.9777 | 4011.6169 | [5 empty] | 73.6061 | 65.7409 | 46.7115 | [7 empty] | 18.913 | 2.5843 | 1.2815 | 4082.5849 | 0.6231 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 16.9296 | -56.3412 | 39.5691 | 11403.4678 | 25.6823 | [6 empty] | 81.8311 | 69.3048 | 81.3553 | [5 empty] | 16.3512 | -16.7762 | 6223.0021 | [5 empty] | 82.9871 | 69.8194 | 79.657 | [7 empty] | 17.8644 | -15.6953 | 1.8596 | 5996.9723 | 0.8678 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 11.2569 | -89.8511 | 46.3331 | 214975.2845 | 23.8516 | [6 empty] | 93.9719 | 74.4502 | 141.9285 | [5 empty] | 11.3569 | -43.5181 | 14647.6358 | [5 empty] | 93.7078 | 74.2463 | 142.25 | [7 empty] | 11.1687 | -43.7572 | 0.3042 | 14906.5654 | 0.1308 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 6.4563 | -120.6203 | 44.1817 | 2.9273e+18 | 21.3986 | [6 empty] | 114.7566 | 83.259 | 245.6284 | [5 empty] | 5.4595 | -76.4498 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 114.7942 | 83.4805 | 244.0725 | [7 empty] | 5.5871 | -75.8594 | 0.6041 | 2.9273e+18 | 0.1464 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 1.5639 | -148.3642 | 34.5939 | 2.9273e+18 | 18.5334 | [6 empty] | 149.7808 | 98.1026 | 420.3718 | [5 empty] | -0.8079 | -113.8517 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.1738 | 98.9147 | 416.2198 | [7 empty] | -0.4735 | -112.6838 | 1.2149 | 2.9273e+18 | 0.2778 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | -3.2354 | 65.5263 | 25.4142 | 1934.1624 | 20.8104 | [6 empty] | 85.9318 | 98.222 | 12.3019 | [5 empty] | 3.8849 | 41.1299 | 1933.5274 | [5 empty] | 85.5726 | 97.6321 | 12.2396 | [7 empty] | 4.1053 | 40.9782 | 0.2676 | 1935.1488 | 0.169 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | -4.2313 | 61.9894 | 23.8521 | 1895.9955 | 20.661 | [6 empty] | 86.4306 | 98.4334 | 14.7904 | [5 empty] | 3.7314 | 39.5056 | 1909.1979 | [5 empty] | 86.3669 | 97.9963 | 14.5219 | [7 empty] | 4.2492 | 39.4898 | 0.518 | 1914.5644 | 0.2693 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | -4.4622 | 49.5864 | 15.7576 | 3154.5518 | 20.1294 | [6 empty] | 87.5516 | 98.9085 | 20.3832 | [5 empty] | 3.3934 | 35.9265 | 1862.5341 | [5 empty] | 87.5771 | 98.9197 | 20.5272 | [7 empty] | 3.3812 | 35.8358 | 0.0915 | 1861.4269 | 0.0566 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | -6.5325 | 27.167 | 9.52 | 3893.0986 | 20.5925 | [6 empty] | 89.7326 | 99.8328 | 31.2649 | [5 empty] | 2.761 | 29.2311 | 3222.7516 | [5 empty] | 88.924 | 99.435 | 31.5625 | [7 empty] | 2.0122 | 29.0155 | 0.7792 | 3246.6159 | 0.4292 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | -8.6642 | -1.7561 | 22.1699 | 5291.122 | 24.5065 | [6 empty] | 93.7109 | 101.5189 | 51.1133 | [5 empty] | 1.6859 | 17.8495 | 3788.9916 | [5 empty] | 92.7054 | 101.2909 | 51.383 | [7 empty] | 0.5137 | 17.7652 | 1.1753 | 3821.6189 | 0.8832 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -12.9273 | -67.1547 | 42.7293 | 16356.5541 | 22.8489 | [6 empty] | 112.8675 | 109.6377 | 146.69 | [5 empty] | -2.4307 | -25.7348 | 8077.7558 | [5 empty] | 113.5072 | 109.8786 | 144.545 | [7 empty] | -1.5316 | -24.8158 | 1.2857 | 7860.3439 | 0.7406 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -14.9409 | -99.1633 | 40.6406 | 2.9273e+18 | 20.308 | [6 empty] | 133.6522 | 118.4465 | 250.3899 | [5 empty] | -5.6298 | -59.6036 | 32837.6624 | [5 empty] | 134.1066 | 119.3471 | 247.2012 | [7 empty] | -5.4092 | -58.1765 | 1.444 | 27927.6617 | 0.3717 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -17.4069 | -128.8131 | 29.8351 | 2.9273e+18 | 17.9798 | [6 empty] | 168.6764 | 133.2901 | 425.1333 | [5 empty] | -9.4509 | -100.0583 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.7942 | 133.9345 | 422.7378 | [7 empty] | -9.4783 | -99.2472 | 0.8115 | 4.391e+18 | 0.1664 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -38.6303 | 78.9005 | 32.0152 | 3073.5571 | 17.0348 | [6 empty] | 118.6306 | 159.1137 | 20.5416 | [5 empty] | -18.7478 | 53.8075 | 3057.4344 | [5 empty] | 118.8292 | 158.8224 | 20.4893 | [7 empty] | -18.2533 | 53.7034 | 0.5053 | 3051.4356 | 0.1772 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -39.0894 | 75.8549 | 30.917 | 3140.9516 | 16.9219 | [6 empty] | 119.1293 | 159.3251 | 23.0301 | [5 empty] | -18.7773 | 52.5466 | 3093.3208 | [5 empty] | 120.1168 | 159.4224 | 22.9357 | [7 empty] | -17.7192 | 52.4621 | 1.0614 | 3078.9202 | 0.3897 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -38.4253 | 65.1908 | 24.9389 | 3364.3145 | 16.6682 | [6 empty] | 120.2503 | 159.8002 | 28.6229 | [5 empty] | -18.843 | 49.7479 | 3175.1369 | [5 empty] | 120.4495 | 159.5958 | 29.0728 | [7 empty] | -18.5128 | 49.4234 | 0.4629 | 3178.5492 | 0.1597 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -38.8171 | 45.5433 | 19.8791 | 3881.1246 | 17.4377 | [6 empty] | 122.4313 | 160.7245 | 39.5046 | [5 empty] | -18.9688 | 44.4368 | 3339.8692 | [5 empty] | 122.6527 | 160.911 | 39.1343 | [7 empty] | -18.8222 | 44.645 | 0.2546 | 3331.4242 | 0.1414 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -38.8813 | 19.434 | 25.2114 | 4815.5878 | 19.9294 | [6 empty] | 126.4096 | 162.4106 | 59.3529 | [5 empty] | -19.1915 | 35.1797 | 3663.2743 | [5 empty] | 126.8773 | 162.9397 | 58.1904 | [7 empty] | -18.9442 | 35.8358 | 0.7011 | 3636.151 | 0.3737 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -38.4957 | -10.3331 | 35.8181 | 6439.9376 | 24.5215 | [6 empty] | 133.4254 | 165.3839 | 94.3564 | [5 empty] | -19.5649 | 20.0735 | 4317.9189 | [5 empty] | 133.0899 | 165.4766 | 95.2076 | [7 empty] | -20.1124 | 19.8024 | 0.611 | 4342.6639 | 0.3127 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -38.5805 | -42.9917 | 44.0459 | 9867.168 | 22.3051 | [6 empty] | 145.5662 | 170.5294 | 154.9297 | [5 empty] | -20.1615 | -2.982 | 5751.689 | [5 empty] | 145.7108 | 170.8645 | 152.6691 | [7 empty] | -19.9585 | -2.0308 | 0.9726 | 5672.248 | 0.6087 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -38.3993 | -75.1444 | 43.2072 | 21036.5736 | 17.2699 | [6 empty] | 166.351 | 179.3382 | 258.6296 | [5 empty] | -21.0699 | -35.5647 | 9844.2996 | [5 empty] | 167.4289 | 180.3343 | 256.4077 | [7 empty] | -20.5383 | -34.5728 | 1.1253 | 9581.6077 | 0.3386 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -38.7056 | -105.9162 | 32.8401 | 4.391e+18 | 16.2934 | [6 empty] | 201.3751 | 194.1818 | 433.373 | [5 empty] | -22.3781 | -77.4226 | 338505.266 | [5 empty] | 201.5833 | 195.308 | 425.6481 | [7 empty] | -22.0615 | -75.2159 | 2.2293 | 90701.8895 | 0.2927 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -69.6478 | 91.658 | 36.0071 | 3273.9454 | 12.2778 | [6 empty] | 174.6099 | 263.3587 | 34.6477 | [5 empty] | -41.8392 | 68.7846 | 3238.8442 | [5 empty] | 174.8984 | 263.9892 | 34.6676 | [7 empty] | -41.9845 | 68.8916 | 0.1804 | 3239.2332 | 0.0646 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -69.7836 | 88.9925 | 35.0683 | 3323.9786 | 12.177 | [6 empty] | 175.1087 | 263.5701 | 37.1363 | [5 empty] | -41.8178 | 67.8334 | 3260.3585 | [5 empty] | 174.6078 | 263.8316 | 37.8231 | [7 empty] | -42.487 | 67.7008 | 0.6822 | 3272.0655 | 0.2659 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -68.6965 | 79.774 | 30.3769 | 3492.1068 | 12.127 | [6 empty] | 176.2297 | 264.0452 | 42.729 | [5 empty] | -41.7703 | 65.712 | 3309.2641 | [5 empty] | 175.6328 | 264.2362 | 43.4631 | [7 empty] | -42.48 | 65.5591 | 0.726 | 3322.009 | 0.2788 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -68.1709 | 62.5507 | 26.5062 | 3873.2315 | 13.264 | [6 empty] | 178.4107 | 264.9695 | 53.6107 | [5 empty] | -41.6801 | 61.6473 | 3406.7524 | [5 empty] | 179.4509 | 265.8126 | 52.7937 | [7 empty] | -41.2256 | 62.0307 | 0.5946 | 3392.8227 | 0.2805 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -67.0942 | 39.1607 | 29.7886 | 4534.1293 | 15.7857 | [6 empty] | 182.3889 | 266.6556 | 73.4591 | [5 empty] | -41.5226 | 54.4399 | 3593.2497 | [5 empty] | 182.5115 | 267.463 | 73.1264 | [7 empty] | -41.871 | 54.7544 | 0.4694 | 3590.5254 | 0.1341 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -65.3923 | 11.7251 | 38.9778 | 5612.6599 | 19.5745 | [6 empty] | 189.4047 | 269.6289 | 108.4625 | [5 empty] | -41.2657 | 42.3384 | 3952.5442 | [5 empty] | 189.9207 | 270.7047 | 108.1872 | [7 empty] | -41.4514 | 42.6714 | 0.3812 | 3945.7503 | 0.1478 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -63.95 | -19.224 | 48.1517 | 7549.6604 | 23.9285 | [6 empty] | 201.5456 | 274.7744 | 169.0358 | [5 empty] | -40.8771 | 23.0397 | 4677.117 | [5 empty] | 204.1706 | 277.0965 | 167.7673 | [7 empty] | -40.0417 | 23.8511 | 1.1646 | 4628.4787 | 0.5562 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -62.2444 | -50.6296 | 49.7407 | 11445.8394 | 18.4926 | [6 empty] | 222.3303 | 283.5832 | 272.7357 | [5 empty] | -40.3482 | -5.9677 | 6293.4997 | [5 empty] | 224.1911 | 285.4396 | 270.4481 | [7 empty] | -39.7883 | -4.9308 | 1.1784 | 6200.5791 | 0.555 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -60.8938 | -81.5984 | 41.2675 | 24771.8125 | 12.2925 | [6 empty] | 257.3545 | 298.4268 | 447.4791 | [5 empty] | -39.7458 | -46.1616 | 11263.1983 | [5 empty] | 257.9533 | 299.6552 | 442.0649 | [7 empty] | -39.4943 | -44.6182 | 1.5638 | 10883.9982 | 0.4032 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -97.1684 | 104.0115 | 36.3653 | 3404.8192 | 7.3616 | [6 empty] | 268.94 | 439.0207 | 58.4178 | [5 empty] | -65.4487 | 86.2267 | 3344.9535 | [5 empty] | 269.5681 | 439.9894 | 58.3287 | [7 empty] | -65.4667 | 86.3591 | 0.1336 | 3343.5053 | 0.0642 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -97.1059 | 101.6706 | 35.5705 | 3443.3539 | 7.3157 | [6 empty] | 269.4388 | 439.2321 | 60.9063 | [5 empty] | -65.4129 | 85.5211 | 3357.9054 | [5 empty] | 270.2068 | 440.2734 | 61.4779 | [7 empty] | -65.424 | 85.4697 | 0.0527 | 3359.8604 | 0.0665 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -95.839 | 93.6623 | 32.0172 | 3573.3987 | 7.5698 | [6 empty] | 270.5598 | 439.7072 | 66.4991 | [5 empty] | -65.3328 | 83.9427 | 3387.2311 | [5 empty] | 271.3679 | 441.1852 | 67.2117 | [7 empty] | -65.5202 | 83.9273 | 0.1881 | 3390.6316 | 0.101 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -94.8162 | 78.5583 | 29.7298 | 3862.6788 | 9.3579 | [6 empty] | 272.7408 | 440.6315 | 77.3808 | [5 empty] | -65.1788 | 80.9001 | 3445.176 | [5 empty] | 273.3692 | 441.9141 | 77.9483 | [7 empty] | -65.3833 | 80.9138 | 0.205 | 3448.0337 | 0.0865 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -93.1165 | 57.6701 | 33.3452 | 4348.671 | 12.35 | [6 empty] | 276.7191 | 442.3176 | 97.2291 | [5 empty] | -64.904 | 75.4454 | 3554.0331 | [5 empty] | 276.9483 | 443.0877 | 97.8988 | [7 empty] | -65.1434 | 75.385 | 0.2469 | 3558.3974 | 0.0902 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -90.7382 | 32.7034 | 42.5196 | 5104.6025 | 15.9343 | [6 empty] | 283.7349 | 445.2909 | 132.2326 | [5 empty] | -64.4382 | 66.1134 | 3756.6907 | [5 empty] | 283.3323 | 445.1807 | 133.3063 | [7 empty] | -64.7172 | 65.8478 | 0.3852 | 3765.8688 | 0.1458 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -88.3987 | 3.7876 | 53.089 | 6355.261 | 20.454 | [6 empty] | 295.8757 | 450.4364 | 192.8059 | [5 empty] | -63.6845 | 50.7732 | 4142.5992 | [5 empty] | 296.4194 | 450.7564 | 193.024 | [7 empty] | -63.5102 | 50.74 | 0.1774 | 4141.5688 | 0.0445 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -85.6814 | -26.3033 | 57.7765 | 8434.2047 | 22.8964 | [6 empty] | 316.6605 | 459.2452 | 296.5058 | [5 empty] | -62.5311 | 26.6325 | 4919.4952 | [5 empty] | 317.6638 | 460.062 | 295.7232 | [7 empty] | -62.2366 | 26.9122 | 0.4062 | 4904.4961 | 0.1601 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -83.1632 | -56.7929 | 52.7111 | 12635.6295 | 15.1043 | [6 empty] | 351.6846 | 474.0888 | 471.2492 | [5 empty] | -60.9111 | -9.009 | 6657.7368 | [5 empty] | 353.3055 | 476.3678 | 465.9949 | [7 empty] | -60.5777 | -7.5535 | 1.4932 | 6552.4672 | 0.6512 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 185.3718 | 13.7702 | 84.0118 | 2244.3827 | 14.8814 | [6 empty] | 83.6107 | 43.1203 | 5.9286 | [5 empty] | 101.3635 | 13.0077 | 2244.3827 | [5 empty] | 82.9377 | 42.752 | 6.1615 | [7 empty] | 100.7992 | 12.6882 | 0.6485 | 2244.3827 | 0.4006 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 172.6376 | -3.1645 | 75.3071 | 2244.3827 | 16.7958 | [6 empty] | 84.7316 | 43.5954 | 11.5213 | [5 empty] | 98.2013 | 8.2549 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.3759 | 43.3582 | 12.0263 | [7 empty] | 97.7301 | 7.724 | 0.7099 | 2244.3827 | 0.5134 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 150.6141 | -31.179 | 65.7434 | 2244.3827 | 18.5584 | [6 empty] | 86.9127 | 44.5197 | 22.403 | [5 empty] | 92.5782 | -0.2917 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.8104 | 43.9572 | 23.0022 | [7 empty] | 91.3992 | -0.9706 | 1.3605 | 2244.3827 | 0.5178 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 126.8022 | -62.9383 | 65.2107 | 6730.2644 | 19.1245 | [6 empty] | 90.8909 | 46.2057 | 42.2514 | [5 empty] | 83.8034 | -13.9125 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.1906 | 46.3588 | 41.7399 | [7 empty] | 84.3149 | -13.5025 | 0.6555 | 2244.3827 | 0.2151 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 105.4061 | -93.531 | 68.9216 | 23007.8636 | 18.954 | [6 empty] | 97.9067 | 49.1791 | 77.2549 | [5 empty] | 71.7172 | -33.4041 | 5858.0037 | [5 empty] | 97.3858 | 48.9234 | 76.9847 | [7 empty] | 71.4555 | -33.3873 | 0.2623 | 5875.0385 | 0.0816 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 85.908 | -122.8694 | 70.4307 | 1.0063e+18 | 18.2872 | [6 empty] | 110.0475 | 54.3245 | 137.8282 | [5 empty] | 57.1105 | -58.5951 | 19309.1832 | [5 empty] | 109.2008 | 53.9911 | 137.7168 | [7 empty] | 56.4592 | -58.6876 | 0.6578 | 19974.8227 | 0.153 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 70.3559 | -148.8436 | 66.8038 | 2.9273e+18 | 17.1647 | [6 empty] | 130.8323 | 63.1334 | 241.528 | [5 empty] | 41.585 | -88.5528 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.6844 | 62.6105 | 243.6039 | [7 empty] | 40.3491 | -89.295 | 1.4416 | 2.9273e+18 | 0.3388 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 57.5081 | -172.1612 | 58.5295 | 2.9273e+18 | 15.2494 | [6 empty] | 165.8564 | 77.977 | 416.2714 | [5 empty] | 26.8574 | -122.2991 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 165.1743 | 77.9893 | 412.4166 | [7 empty] | 26.9401 | -121.5645 | 0.7392 | 2.9273e+18 | 0.1243 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 181.7464 | 21.2528 | 83.2211 | 2244.3827 | 15.3941 | [6 empty] | 84.4553 | 45.4105 | 3.7785 | [5 empty] | 98.6581 | 16.5524 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.5487 | 45.5775 | 3.9348 | [7 empty] | 98.2973 | 16.5203 | 0.3622 | 2244.3827 | 0.1563 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 177.6059 | 16.0513 | 80.3221 | 2244.3827 | 15.2205 | [6 empty] | 84.954 | 45.6219 | 6.2671 | [5 empty] | 97.301 | 14.3913 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.558 | 45.9996 | 6.1116 | [7 empty] | 97.648 | 14.658 | 0.4377 | 2244.3827 | 0.3176 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 165.9046 | -0.584 | 72.2617 | 2244.3827 | 17.1546 | [6 empty] | 86.075 | 46.097 | 11.8598 | [5 empty] | 94.3811 | 9.7183 | 2244.3827 | [5 empty] | 86.4996 | 46.3139 | 11.74 | [7 empty] | 94.7572 | 9.8806 | 0.4096 | 2244.3827 | 0.1676 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 145.403 | -28.3105 | 63.5494 | 2244.3827 | 18.9988 | [6 empty] | 88.256 | 47.0213 | 22.7415 | [5 empty] | 89.166 | 1.2856 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.7022 | 46.8665 | 22.7079 | [7 empty] | 88.5075 | 1.319 | 0.6594 | 2244.3827 | 0.1062 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 122.9889 | -60.0643 | 63.6708 | 6464.0621 | 19.5479 | [6 empty] | 92.2343 | 48.7074 | 42.5899 | [5 empty] | 80.9699 | -12.2273 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.0369 | 48.6683 | 42.6136 | [7 empty] | 80.6939 | -12.2336 | 0.2761 | 2244.3827 | 0.0457 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 102.6223 | -90.9524 | 67.8467 | 19563.4009 | 19.3538 | [6 empty] | 99.2501 | 51.6807 | 77.5934 | [5 empty] | 69.5663 | -31.7031 | 5681.5292 | [5 empty] | 98.2088 | 51.3849 | 77.6749 | [7 empty] | 68.4097 | -31.8108 | 1.1617 | 5773.002 | 0.2219 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 83.831 | -120.721 | 69.6359 | 6.4036e+17 | 18.6589 | [6 empty] | 111.3909 | 56.8262 | 138.1667 | [5 empty] | 55.6129 | -57.0586 | 17017.025 | [5 empty] | 111.0582 | 56.8911 | 135.8273 | [7 empty] | 55.9027 | -56.041 | 1.058 | 15862.5255 | 0.2644 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 68.7003 | -147.1746 | 66.0885 | 2.9273e+18 | 17.4997 | [6 empty] | 132.1757 | 65.635 | 241.8665 | [5 empty] | 40.5906 | -87.3621 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 133.0982 | 66.2253 | 241.9562 | [7 empty] | 40.9885 | -87.1361 | 0.4576 | 2.9273e+18 | 0.176 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 56.1291 | -170.8515 | 57.7089 | 2.9273e+18 | 15.4311 | [6 empty] | 167.1998 | 80.4786 | 416.6099 | [5 empty] | 26.1844 | -121.5196 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 167.0105 | 80.7268 | 410.3024 | [7 empty] | 26.9168 | -120.2647 | 1.453 | 2.9273e+18 | 0.2733 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 155.5191 | 28.1006 | 66.0292 | 2244.3827 | 16.9333 | [6 empty] | 87.4743 | 51.0327 | 4.5393 | [5 empty] | 90.0704 | 19.3639 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.5513 | 51.029 | 4.6717 | [7 empty] | 90.1414 | 19.2271 | 0.1542 | 2244.3827 | 0.2174 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 151.9902 | 23.2916 | 63.346 | 2244.3827 | 16.5562 | [6 empty] | 87.9731 | 51.244 | 7.0279 | [5 empty] | 88.9292 | 17.2897 | 2244.3827 | [5 empty] | 87.9838 | 51.3268 | 7.0468 | [7 empty] | 88.7441 | 17.3333 | 0.1901 | 2244.3827 | 0.0543 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 143.133 | 7.463 | 56.9199 | 2244.3827 | 18.084 | [6 empty] | 89.0941 | 51.7191 | 12.6206 | [5 empty] | 86.4628 | 12.7882 | 2244.3827 | [5 empty] | 88.6566 | 51.6481 | 12.9802 | [7 empty] | 85.5891 | 12.5629 | 0.9023 | 2244.3827 | 0.2643 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 126.8403 | -19.4793 | 50.8831 | 2244.3827 | 20.2708 | [6 empty] | 91.2751 | 52.6435 | 23.5023 | [5 empty] | 82.0202 | 4.609 | 2244.3827 | [5 empty] | 90.4704 | 52.3859 | 22.9767 | [7 empty] | 81.4192 | 4.9908 | 0.7119 | 2244.3827 | 0.3207 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 108.5958 | -51.1473 | 54.2169 | 5899.2684 | 21.0095 | [6 empty] | 95.2534 | 54.3295 | 43.3507 | [5 empty] | 74.9404 | -8.641 | 2244.3827 | [5 empty] | 95.4067 | 54.6871 | 42.4856 | [7 empty] | 74.9665 | -7.822 | 0.8194 | 2244.3827 | 0.4338 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 91.5089 | -82.7214 | 60.836 | 14105.3507 | 20.892 | [6 empty] | 102.2692 | 57.3029 | 78.3541 | [5 empty] | 64.8909 | -28.0176 | 5354.7147 | [5 empty] | 101.2263 | 57.0584 | 78.082 | [7 empty] | 63.8237 | -27.8866 | 1.0752 | 5395.377 | 0.2077 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 75.1991 | -113.6535 | 64.2388 | 6.4036e+17 | 20.201 | [6 empty] | 114.41 | 62.4483 | 138.9274 | [5 empty] | 52.2823 | -53.6415 | 13739.2517 | [5 empty] | 115.4858 | 63.3399 | 137.0453 | [7 empty] | 53.1725 | -52.3829 | 1.5415 | 12644.1933 | 0.4568 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 61.7626 | -141.4206 | 61.434 | 2.9273e+18 | 18.7799 | [6 empty] | 135.1947 | 71.2571 | 242.6273 | [5 empty] | 38.3408 | -84.6266 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.8858 | 71.3887 | 243.1699 | [7 empty] | 37.769 | -84.6731 | 0.5737 | 2.9273e+18 | 0.1532 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 50.2781 | -166.2113 | 53.1351 | 2.9273e+18 | 16.1889 | [6 empty] | 170.2189 | 86.1008 | 417.3707 | [5 empty] | 24.6538 | -119.6631 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 171.4113 | 87.2002 | 410.6604 | [7 empty] | 25.9744 | -118.0284 | 2.1016 | 2.9273e+18 | 0.4869 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 116.8511 | 38.6108 | 43.4017 | 2244.3827 | 19.9002 | [6 empty] | 93.3485 | 61.9716 | 6.0195 | [5 empty] | 75.9202 | 24.1757 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.7859 | 61.8658 | 6.0131 | [7 empty] | 76.9172 | 23.9974 | 1.0128 | 2244.3827 | 0.3048 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 114.0884 | 34.3664 | 40.8508 | 2244.3827 | 19.4238 | [6 empty] | 93.8473 | 62.183 | 8.5081 | [5 empty] | 75.0757 | 22.2506 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.2544 | 62.0723 | 8.5658 | [7 empty] | 75.9863 | 22.0281 | 0.9374 | 2244.3827 | 0.3366 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 108.5094 | 19.8564 | 35.3171 | 2244.3827 | 19.8725 | [6 empty] | 94.9683 | 62.658 | 14.1008 | [5 empty] | 73.2386 | 18.0495 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.4535 | 62.2696 | 14.2138 | [7 empty] | 73.0525 | 17.829 | 0.2885 | 2244.3827 | 0.214 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 97.3632 | -5.5222 | 31.7239 | 2244.3826 | 22.3718 | [6 empty] | 97.1493 | 63.5824 | 24.9825 | [5 empty] | 69.8877 | 10.3367 | 2244.3827 | [5 empty] | 96.5429 | 63.153 | 25.4345 | [7 empty] | 69.4554 | 9.8596 | 0.6439 | 2244.3827 | 0.3969 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 84.535 | -36.4985 | 39.6086 | 5276.1863 | 23.4697 | [6 empty] | 101.1275 | 65.2684 | 44.8309 | [5 empty] | 64.4351 | -2.3688 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.279 | 64.8614 | 45.5193 | [7 empty] | 63.4901 | -2.9188 | 1.0934 | 2244.3828 | 0.392 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 72.0956 | -68.522 | 49.6619 | 10131.6266 | 23.1545 | [6 empty] | 108.1433 | 68.2418 | 79.8344 | [5 empty] | 56.4529 | -21.3881 | 4909.0412 | [5 empty] | 107.3497 | 68.0277 | 79.5511 | [7 empty] | 55.7329 | -21.2608 | 0.7311 | 4927.2441 | 0.162 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 59.5594 | -100.7634 | 55.2214 | 73503.2805 | 21.952 | [6 empty] | 120.2842 | 73.3872 | 140.4077 | [5 empty] | 46.0288 | -47.2253 | 10488.8024 | [5 empty] | 119.2868 | 72.8993 | 140.411 | [7 empty] | 45.3665 | -47.4328 | 0.694 | 10683.8369 | 0.2056 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 48.9139 | -130.2032 | 53.1444 | 2.9273e+18 | 19.8319 | [6 empty] | 141.0689 | 82.196 | 244.1075 | [5 empty] | 33.9761 | -79.2014 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 141.9068 | 82.7213 | 243.1108 | [7 empty] | 34.5733 | -78.6844 | 0.7899 | 6.4036e+17 | 0.2289 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 39.2815 | -156.7116 | 44.6 | 2.9273e+18 | 17.0245 | [6 empty] | 176.093 | 97.0397 | 418.8509 | [5 empty] | 21.6397 | -115.7492 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 175.9457 | 97.3835 | 412.7105 | [7 empty] | 22.2557 | -114.3793 | 1.502 | 2.9273e+18 | 0.2881 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 74.0488 | 51.0501 | 26.6367 | 2244.3827 | 21.2302 | [6 empty] | 104.0631 | 81.9243 | 8.7195 | [5 empty] | 56.0864 | 31.3812 | 2244.3827 | [5 empty] | 103.264 | 81.0433 | 8.7916 | [7 empty] | 56.2517 | 31.0382 | 0.3807 | 2244.3827 | 0.3559 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 72.0689 | 47.3707 | 24.2067 | 2244.3827 | 20.7959 | [6 empty] | 104.5619 | 82.1357 | 11.208 | [5 empty] | 55.5548 | 29.6718 | 2244.3827 | [5 empty] | 103.7173 | 81.2575 | 11.2953 | [7 empty] | 55.6325 | 29.3228 | 0.3576 | 2244.3827 | 0.3501 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 69.167 | 34.4139 | 17.0461 | 2244.3827 | 19.9465 | [6 empty] | 105.6828 | 82.6107 | 16.8008 | [5 empty] | 54.3895 | 25.9171 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.1582 | 82.1152 | 16.7965 | [7 empty] | 54.3733 | 25.7579 | 0.16 | 2244.3827 | 0.1626 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 62.3785 | 11.1778 | 12.7728 | 3050.7764 | 21.8185 | [6 empty] | 107.8639 | 83.5351 | 27.6825 | [5 empty] | 52.2321 | 18.9362 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.4734 | 82.9824 | 27.5754 | [7 empty] | 52.532 | 18.7632 | 0.3463 | 2244.3827 | 0.2261 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 54.4694 | -18.2707 | 26.1242 | 4799.0348 | 24.3771 | [6 empty] | 111.8421 | 85.2211 | 47.5308 | [5 empty] | 48.6309 | 7.1927 | 1893.0699 | [5 empty] | 111.8407 | 85.0442 | 46.7504 | [7 empty] | 49.1438 | 7.535 | 0.6166 | 1910.0584 | 0.269 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 46.6251 | -49.922 | 39.1415 | 7791.3541 | 23.8234 | [6 empty] | 118.8579 | 88.1945 | 82.5343 | [5 empty] | 43.1502 | -10.935 | 4446.972 | [5 empty] | 118.245 | 87.9382 | 82.7815 | [7 empty] | 42.5965 | -11.119 | 0.5835 | 4482.3166 | 0.1834 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 38.1626 | -82.8702 | 46.4115 | 17535.1738 | 22.321 | [6 empty] | 130.9987 | 93.3399 | 143.1076 | [5 empty] | 35.6037 | -36.5293 | 7913.9332 | [5 empty] | 130.7625 | 93.2888 | 141.7453 | [7 empty] | 35.7252 | -35.9815 | 0.5611 | 7806.2114 | 0.1876 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 30.7037 | -113.8131 | 44.5765 | 6.4036e+17 | 20.0348 | [6 empty] | 151.7835 | 102.1487 | 246.8075 | [5 empty] | 26.3103 | -69.4537 | 43697.2941 | [5 empty] | 150.9335 | 102.1306 | 246.8209 | [7 empty] | 25.4853 | -69.3832 | 0.8281 | 45326.6321 | 0.265 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 23.5184 | -141.9976 | 34.6987 | 2.9273e+18 | 17.3808 | [6 empty] | 186.8076 | 116.9924 | 421.5509 | [5 empty] | 16.1707 | -108.0858 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 186.9074 | 117.5179 | 418.1077 | [7 empty] | 16.4024 | -107.1334 | 0.9801 | 2.9273e+18 | 0.2028 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 32.1843 | 64.222 | 23.0936 | 2244.3827 | 19.8569 | [6 empty] | 122.9587 | 117.1118 | 13.481 | [5 empty] | 31.8158 | 41.1313 | 2244.3827 | [5 empty] | 123.5709 | 116.7692 | 13.4514 | [7 empty] | 33.0565 | 40.8849 | 1.2649 | 2244.3827 | 0.5305 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 30.9109 | 61.0282 | 21.3504 | 2244.3826 | 19.6438 | [6 empty] | 123.4575 | 117.3231 | 15.9695 | [5 empty] | 31.5402 | 39.6871 | 2244.3827 | [5 empty] | 122.9699 | 116.5486 | 16.5247 | [7 empty] | 31.7022 | 39.1288 | 0.5814 | 2244.3827 | 0.4218 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 29.7928 | 49.6276 | 13.1827 | 1962.8794 | 18.7126 | [6 empty] | 124.5784 | 117.7982 | 21.5622 | [5 empty] | 30.9314 | 36.4942 | 2244.3827 | [5 empty] | 124.0825 | 117.3341 | 22.1569 | [7 empty] | 30.6913 | 36.0487 | 0.506 | 2244.3827 | 0.2876 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 26.1466 | 28.7799 | 4.0195 | 3338.9937 | 18.5622 | [6 empty] | 126.7595 | 118.7226 | 32.4439 | [5 empty] | 29.7875 | 30.4827 | 2618.5906 | [5 empty] | 126.014 | 118.0863 | 32.6854 | [7 empty] | 29.5263 | 30.1974 | 0.3868 | 2633.9147 | 0.1991 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 21.9501 | 1.5031 | 19.5507 | 4486.9417 | 23.1631 | [6 empty] | 130.7377 | 120.4086 | 52.2923 | [5 empty] | 27.8286 | 20.149 | 3125.1783 | [5 empty] | 130.444 | 120.0973 | 52.2338 | [7 empty] | 27.8328 | 20.0799 | 0.0693 | 3126.3509 | 0.0769 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 17.8129 | -28.903 | 33.2849 | 6422.1165 | 24.4376 | [6 empty] | 137.7535 | 123.382 | 87.2958 | [5 empty] | 24.7231 | 3.6567 | 4078.5703 | [5 empty] | 138.3631 | 123.9822 | 87.4078 | [7 empty] | 24.7758 | 3.8156 | 0.1674 | 4069.4323 | 0.1552 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 12.9317 | -61.6295 | 41.5545 | 10679.6053 | 22.6625 | [6 empty] | 149.8943 | 128.5274 | 147.8691 | [5 empty] | 20.1887 | -20.7136 | 6129.8456 | [5 empty] | 149.5803 | 128.617 | 149.7082 | [7 empty] | 19.4105 | -21.3325 | 0.9944 | 6223.6811 | 0.4237 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 8.5606 | -93.3831 | 40.0193 | 30413.8533 | 19.7287 | [6 empty] | 170.6791 | 137.3362 | 251.5689 | [5 empty] | 14.1668 | -53.7584 | 13160.6196 | [5 empty] | 170.2104 | 137.3089 | 251.6657 | [7 empty] | 13.7429 | -53.7544 | 0.4239 | 13225.9136 | 0.1742 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 3.9603 | -122.949 | 28.7154 | 2.9273e+18 | 16.9572 | [6 empty] | 205.7032 | 152.1799 | 426.3123 | [5 empty] | 7.0172 | -94.3968 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 205.547 | 152.7428 | 422.2646 | [7 empty] | 7.072 | -93.241 | 1.1571 | 2.9273e+18 | 0.2195 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | -6.388 | 77.4028 | 26.5713 | 1924.529 | 16.5807 | [6 empty] | 155.6574 | 178.0035 | 21.7206 | [5 empty] | 5.0454 | 53.4171 | 1936.8624 | [5 empty] | 156.2556 | 177.9621 | 21.5888 | [7 empty] | 5.74 | 53.3725 | 0.696 | 1941.7336 | 0.2728 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | -7.0658 | 74.603 | 25.3685 | 1900.0172 | 16.4461 | [6 empty] | 156.1562 | 178.2148 | 24.2092 | [5 empty] | 4.9355 | 52.2528 | 1922.8998 | [5 empty] | 156.7163 | 178.1762 | 24.1487 | [7 empty] | 5.5722 | 52.182 | 0.6407 | 1926.7192 | 0.2512 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | -7.0843 | 64.6371 | 19.0481 | 3033.7069 | 16.0033 | [6 empty] | 157.2771 | 178.6899 | 29.8019 | [5 empty] | 4.691 | 49.6647 | 1894.4246 | [5 empty] | 157.9325 | 178.7427 | 30.5065 | [7 empty] | 5.2051 | 49.2611 | 0.6537 | 1893.6226 | 0.2699 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | -8.755 | 46.1311 | 13.0552 | 3494.4468 | 16.4098 | [6 empty] | 159.4582 | 179.6143 | 40.6836 | [5 empty] | 4.2258 | 44.7399 | 2993.551 | [5 empty] | 160.764 | 179.9123 | 41.1906 | [7 empty] | 5.226 | 44.4216 | 1.0496 | 2986.233 | 0.4448 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | -10.4713 | 21.2909 | 20.3085 | 4294.0829 | 18.851 | [6 empty] | 163.4364 | 181.3003 | 60.532 | [5 empty] | 3.4111 | 36.1138 | 3279.7599 | [5 empty] | 163.964 | 181.4996 | 60.408 | [7 empty] | 3.7955 | 36.162 | 0.3875 | 3271.8873 | 0.1855 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | -11.9689 | -7.2548 | 32.3802 | 5600.486 | 24.9767 | [6 empty] | 170.4522 | 184.2737 | 95.5355 | [5 empty] | 2.0707 | 21.9234 | 3837.8667 | [5 empty] | 170.8772 | 184.4053 | 95.3277 | [7 empty] | 2.4087 | 21.9988 | 0.3463 | 3828.4603 | 0.2235 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -15.8914 | -70.5026 | 41.0836 | 13538.2453 | 18.9839 | [6 empty] | 203.3778 | 198.2279 | 259.8086 | [5 empty] | -2.9755 | -31.5021 | 7853.2114 | [5 empty] | 203.5202 | 198.9837 | 259.0958 | [7 empty] | -3.269 | -30.9983 | 0.5832 | 7795.0529 | 0.2563 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -18.0915 | -100.8882 | 30.2727 | 49788.8767 | 15.8293 | [6 empty] | 238.4019 | 213.0716 | 434.552 | [5 empty] | -6.8734 | -72.7707 | 25240.4746 | [5 empty] | 239.029 | 214.5452 | 433.8173 | [7 empty] | -7.1913 | -72.0673 | 0.7719 | 24095.3769 | 0.2378 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -40.7293 | 90.1595 | 28.3626 | 3043.6681 | 11.9895 | [6 empty] | 211.6368 | 282.2485 | 35.8268 | [5 empty] | -22.7012 | 68.2637 | 3042.4033 | [5 empty] | 212.6192 | 283.04 | 36.2216 | [7 empty] | -22.4439 | 68.1888 | 0.2679 | 3042.0898 | 0.0948 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -41.0041 | 87.6574 | 27.3154 | 3090.1579 | 11.8227 | [6 empty] | 212.1355 | 282.4598 | 38.3153 | [5 empty] | -22.7242 | 67.3602 | 3062.5962 | [5 empty] | 214.5449 | 284.507 | 37.8328 | [7 empty] | -21.9898 | 67.7246 | 0.8198 | 3048.8087 | 0.3758 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -40.4145 | 78.9175 | 22.257 | 3244.3023 | 11.56 | [6 empty] | 213.2565 | 282.9349 | 43.9081 | [5 empty] | -22.7757 | 65.3439 | 3108.3109 | [5 empty] | 214.2447 | 284.2607 | 44.3791 | [7 empty] | -22.8591 | 65.3748 | 0.089 | 3110.879 | 0.1112 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -40.8643 | 62.528 | 18.0202 | 3588.6487 | 12.476 | [6 empty] | 215.4375 | 283.8593 | 54.7898 | [5 empty] | -22.8748 | 61.4766 | 3198.7778 | [5 empty] | 216.1874 | 285.0166 | 54.7999 | [7 empty] | -22.9907 | 61.667 | 0.2229 | 3197.723 | 0.1075 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -41.038 | 40.0946 | 23.1096 | 4172.9661 | 15.0344 | [6 empty] | 219.4158 | 285.5453 | 74.6381 | [5 empty] | -23.0523 | 54.6056 | 3369.9915 | [5 empty] | 220.6975 | 287.0414 | 73.7932 | [7 empty] | -22.8536 | 55.1243 | 0.5555 | 3356.5616 | 0.2706 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -40.8408 | 13.7152 | 34.1338 | 5094.2747 | 19.106 | [6 empty] | 226.4316 | 288.5187 | 109.6416 | [5 empty] | -23.3552 | 43.0303 | 3695.3334 | [5 empty] | 227.7146 | 290.0815 | 108.9 | [7 empty] | -23.2129 | 43.5477 | 0.5367 | 3680.0935 | 0.262 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -41.0513 | -16.3232 | 44.2727 | 6654.7391 | 25.3567 | [6 empty] | 238.5724 | 293.6641 | 170.2149 | [5 empty] | -23.852 | 24.4721 | 4339.5986 | [5 empty] | 239.6792 | 294.5215 | 169.1862 | [7 empty] | -23.4152 | 24.9125 | 0.6203 | 4316.0593 | 0.3054 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -40.9729 | -47.1341 | 46.4584 | 9439.2593 | 19.5612 | [6 empty] | 259.3572 | 302.4729 | 273.9148 | [5 empty] | -24.6341 | -3.6435 | 5723.5708 | [5 empty] | 260.7591 | 303.5636 | 274.1409 | [7 empty] | -24.2761 | -3.4913 | 0.389 | 5705.0848 | 0.1899 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -41.2225 | -77.5755 | 37.8457 | 16137.6747 | 12.1327 | [6 empty] | 294.3813 | 317.3166 | 448.6582 | [5 empty] | -25.7996 | -43.015 | 9489.7661 | [5 empty] | 296.0488 | 319.3392 | 444.0142 | [7 empty] | -25.3296 | -41.5007 | 1.5856 | 9216.8797 | 0.3526 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -71.5067 | 102.5914 | 26.8286 | 3225.8273 | 6.8321 | [6 empty] | 305.9669 | 457.9105 | 59.5968 | [5 empty] | -50.6478 | 85.719 | 3224.5393 | [5 empty] | 306.2329 | 458.1696 | 60.09 | [7 empty] | -50.6387 | 85.6051 | 0.1142 | 3226.7208 | 0.0562 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -71.4836 | 100.3372 | 25.8618 | 3261.2439 | 6.6336 | [6 empty] | 306.4657 | 458.1218 | 62.0854 | [5 empty] | -50.6342 | 85.0358 | 3236.8798 | [5 empty] | 306.6964 | 458.3817 | 62.319 | [7 empty] | -50.6263 | 84.9959 | 0.0406 | 3237.7504 | 0.0243 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -70.5763 | 92.6898 | 21.9825 | 3381.1186 | 6.5467 | [6 empty] | 307.5866 | 458.5969 | 67.6781 | [5 empty] | -50.6036 | 83.5071 | 3264.791 | [5 empty] | 309.2273 | 459.3745 | 68.0413 | [7 empty] | -49.9691 | 83.3955 | 0.6443 | 3261.1739 | 0.1484 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -70.2943 | 78.1698 | 19.8933 | 3647.4544 | 8.1659 | [6 empty] | 309.7677 | 459.5213 | 78.5598 | [5 empty] | -50.545 | 80.5592 | 3319.8291 | [5 empty] | 311.0676 | 461.0192 | 79.1497 | [7 empty] | -50.4588 | 80.5476 | 0.087 | 3320.4651 | 0.075 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -69.5649 | 58.0229 | 25.7528 | 4088.1639 | 11.3156 | [6 empty] | 313.7459 | 461.2073 | 98.4082 | [5 empty] | -50.4409 | 75.2704 | 3422.8737 | [5 empty] | 314.6361 | 462.2007 | 98.927 | [7 empty] | -50.3779 | 75.2351 | 0.0722 | 3423.7528 | 0.0515 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -68.3185 | 33.8674 | 37.0401 | 4760.5943 | 15.1711 | [6 empty] | 320.7617 | 464.1807 | 133.4117 | [5 empty] | -50.2656 | 66.2103 | 3613.7296 | [5 empty] | 322.8492 | 465.6619 | 132.253 | [7 empty] | -49.5735 | 66.6037 | 0.7961 | 3598.7075 | 0.2941 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -67.2545 | 5.7672 | 48.6836 | 5838.6464 | 20.3987 | [6 empty] | 332.9025 | 469.3261 | 193.985 | [5 empty] | -49.9856 | 51.285 | 3974.5334 | [5 empty] | 333.7935 | 470.194 | 196.3181 | [7 empty] | -50.0121 | 50.8276 | 0.4582 | 3987.4758 | 0.1771 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -65.8553 | -23.7439 | 53.9777 | 7540.6587 | 24.6428 | [6 empty] | 353.6873 | 478.1349 | 297.6848 | [5 empty] | -49.5676 | 27.7178 | 4692.5188 | [5 empty] | 355.0406 | 479.5449 | 295.6033 | [7 empty] | -49.2409 | 28.3766 | 0.7354 | 4665.108 | 0.3194 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -64.6307 | -53.6517 | 48.9621 | 10607.4069 | 16.173 | [6 empty] | 388.7114 | 492.9786 | 472.4282 | [5 empty] | -49.0088 | -7.2486 | 6256.478 | [5 empty] | 389.6572 | 493.9858 | 464.1301 | [7 empty] | -48.3466 | -5.4831 | 1.8856 | 6141.0818 | 0.8509 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 214.1658 | 17.425 | 79.4503 | 2244.3827 | 13.0413 | [6 empty] | 146.9996 | 75.459 | 7.9471 | [5 empty] | 134.7219 | 18.4385 | 2244.3827 | [5 empty] | 144.7996 | 74.5093 | 8.353 | [7 empty] | 133.1145 | 18.0703 | 1.6491 | 2244.3827 | 0.5004 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 203.0388 | 2.64 | 71.8289 | 2244.3827 | 15.9428 | [6 empty] | 148.1206 | 75.9341 | 13.5398 | [5 empty] | 132.2479 | 14.807 | 2244.3827 | [5 empty] | 145.8201 | 74.8577 | 14.2884 | [7 empty] | 130.5524 | 14.1406 | 1.8218 | 2244.3827 | 0.6901 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 182.7065 | -22.8314 | 63.1053 | 2244.3827 | 18.6919 | [6 empty] | 150.3016 | 76.8585 | 24.4215 | [5 empty] | 127.6828 | 8.0665 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.8107 | 75.7661 | 24.9028 | [7 empty] | 125.8863 | 7.5749 | 1.8626 | 2244.3827 | 0.4762 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 159.4137 | -53.1094 | 63.4954 | 2244.3827 | 19.3274 | [6 empty] | 154.2799 | 78.5445 | 44.2699 | [5 empty] | 120.1081 | -3.2423 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.3437 | 78.1387 | 44.8256 | [7 empty] | 119.2484 | -3.6481 | 0.9506 | 2244.3827 | 0.2615 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 137.1536 | -83.6585 | 69.1542 | 8991.5223 | 18.6989 | [6 empty] | 161.2957 | 81.5179 | 79.2734 | [5 empty] | 108.6905 | -20.6335 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.1995 | 81.6174 | 78.9717 | [7 empty] | 108.5444 | -20.4057 | 0.2706 | 2244.3827 | 0.0843 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 115.729 | -114.0157 | 72.5188 | 47297.4963 | 17.4186 | [6 empty] | 173.4365 | 86.6633 | 139.8467 | [5 empty] | 93.1982 | -45.0858 | 6082.9101 | [5 empty] | 173.0301 | 86.6345 | 139.667 | [7 empty] | 92.8334 | -44.9825 | 0.3792 | 6087.4392 | 0.0549 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 97.8611 | -141.377 | 68.9922 | 6.4036e+17 | 15.3346 | [6 empty] | 194.2213 | 95.4721 | 243.5465 | [5 empty] | 74.517 | -76.4542 | 19653.1298 | [5 empty] | 194.9841 | 96.0534 | 241.9222 | [7 empty] | 75.1211 | -75.7284 | 0.9443 | 18477.4144 | 0.221 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 82.5367 | -166.2415 | 59.7939 | 2.9273e+18 | 12.7042 | [6 empty] | 229.2454 | 110.3157 | 418.2899 | [5 empty] | 54.7217 | -113.311 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 229.0387 | 110.6173 | 418.5078 | [7 empty] | 54.3087 | -113.207 | 0.4259 | 2.9273e+18 | 0.1094 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 210.9324 | 23.8226 | 78.4689 | 2244.3827 | 13.321 | [6 empty] | 147.8442 | 77.7493 | 5.7971 | [5 empty] | 132.5116 | 21.0745 | 2244.3827 | [5 empty] | 146.9957 | 77.3694 | 6.0921 | [7 empty] | 131.8425 | 20.8392 | 0.7093 | 2244.3827 | 0.3528 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 207.2658 | 19.3054 | 75.8308 | 2244.3827 | 13.2443 | [6 empty] | 148.343 | 77.9606 | 8.2856 | [5 empty] | 131.4352 | 19.4399 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.359 | 77.5044 | 8.4837 | [7 empty] | 130.7719 | 19.2504 | 0.6898 | 2244.3827 | 0.2433 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 196.8292 | 4.746 | 68.6555 | 2244.3827 | 16.0553 | [6 empty] | 149.464 | 78.4357 | 13.8783 | [5 empty] | 129.0776 | 15.85 | 2244.3827 | [5 empty] | 148.4307 | 77.9925 | 14.5257 | [7 empty] | 128.0712 | 15.3836 | 1.1093 | 2244.3827 | 0.4823 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 177.6013 | -20.4574 | 60.6189 | 2244.3827 | 18.9063 | [6 empty] | 151.645 | 79.3601 | 24.76 | [5 empty] | 124.7205 | 9.1783 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.8865 | 79.1888 | 25.1421 | [7 empty] | 123.7536 | 8.9918 | 0.9848 | 2244.3827 | 0.1896 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 155.4529 | -50.6334 | 61.6762 | 2244.3828 | 19.5706 | [6 empty] | 155.6233 | 81.0461 | 44.6084 | [5 empty] | 117.4719 | -2.0392 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.3185 | 81.5303 | 44.2607 | [7 empty] | 117.7598 | -1.6611 | 0.4752 | 2244.3827 | 0.2342 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 134.0823 | -81.3097 | 67.8255 | 8649.9987 | 18.8885 | [6 empty] | 162.6391 | 84.0195 | 79.6119 | [5 empty] | 106.5008 | -19.3456 | 2244.3827 | [5 empty] | 163.5052 | 84.5539 | 77.7289 | [7 empty] | 107.5798 | -18.2266 | 1.5545 | 2244.3827 | 0.4696 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 113.3322 | -111.9084 | 71.5332 | 36525.882 | 17.5406 | [6 empty] | 174.7799 | 89.1649 | 140.1852 | [5 empty] | 91.5293 | -43.779 | 5970.7761 | [5 empty] | 173.9901 | 89.0712 | 141.1142 | [7 empty] | 90.44 | -44.0961 | 1.1345 | 6068.2216 | 0.1855 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 95.9476 | -139.5832 | 68.18 | 6.4036e+17 | 15.4149 | [6 empty] | 195.5646 | 97.9737 | 243.885 | [5 empty] | 73.3502 | -75.257 | 18204.3349 | [5 empty] | 195.9039 | 98.4495 | 243.1245 | [7 empty] | 73.4198 | -74.8001 | 0.4622 | 17647.4254 | 0.1423 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 80.9178 | -164.7503 | 58.929 | 2.9273e+18 | 12.7844 | [6 empty] | 230.5888 | 112.8174 | 418.6284 | [5 empty] | 53.9467 | -112.3558 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 231.1684 | 113.6201 | 416.3385 | [7 empty] | 54.2505 | -111.5747 | 0.8381 | 2.9273e+18 | 0.215 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 187.6228 | 29.6855 | 62.5381 | 2244.3827 | 14.4748 | [6 empty] | 150.8633 | 83.3714 | 6.5578 | [5 empty] | 125.4235 | 23.1844 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.2971 | 83.634 | 6.5317 | [7 empty] | 125.566 | 23.2567 | 0.1597 | 2244.3827 | 0.0872 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 184.3677 | 25.4571 | 60.0369 | 2244.3827 | 14.069 | [6 empty] | 151.3621 | 83.5828 | 9.0464 | [5 empty] | 124.4552 | 21.593 | 2244.3827 | [5 empty] | 150.8544 | 83.4135 | 9.333 | [7 empty] | 123.8908 | 21.4207 | 0.5902 | 2244.3827 | 0.2323 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 175.9195 | 11.4858 | 53.9941 | 2244.3827 | 16.1697 | [6 empty] | 152.4831 | 84.0579 | 14.6391 | [5 empty] | 122.3312 | 18.0933 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.7159 | 84.3563 | 14.6889 | [7 empty] | 122.0862 | 18.1878 | 0.2626 | 2244.3827 | 0.0988 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 159.8659 | -13.0152 | 48.2131 | 2244.3827 | 19.2845 | [6 empty] | 154.6641 | 84.9822 | 25.5208 | [5 empty] | 118.3933 | 11.5719 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.1681 | 85.4005 | 25.2468 | [7 empty] | 118.4882 | 11.8854 | 0.3276 | 2244.3827 | 0.2494 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 141.0945 | -42.8607 | 52.3735 | 3683.171 | 20.2223 | [6 empty] | 158.6423 | 86.6682 | 45.3692 | [5 empty] | 111.806 | 0.5578 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.1092 | 86.8078 | 45.6216 | [7 empty] | 110.7534 | 0.6037 | 1.0536 | 2244.3827 | 0.1374 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 122.6342 | -73.7797 | 60.9217 | 7826.177 | 19.554 | [6 empty] | 165.6581 | 89.6416 | 80.3727 | [5 empty] | 101.7509 | -16.5491 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.3893 | 89.5248 | 81.76 | [7 empty] | 99.8028 | -17.0802 | 2.0192 | 2244.3827 | 0.3571 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 104.2682 | -105.0085 | 66.1615 | 22459.8129 | 18.168 | [6 empty] | 177.799 | 94.787 | 140.9459 | [5 empty] | 87.865 | -40.9126 | 5746.0037 | [5 empty] | 177.7022 | 95.1846 | 140.7596 | [7 empty] | 87.3426 | -40.5811 | 0.6188 | 5727.4072 | 0.1461 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 88.6044 | -133.5559 | 63.5219 | 6.4036e+17 | 16.007 | [6 empty] | 198.5837 | 103.5959 | 244.6458 | [5 empty] | 70.7542 | -72.5936 | 15763.5358 | [5 empty] | 199.6535 | 104.4992 | 245.5969 | [7 empty] | 70.6908 | -72.4665 | 0.1421 | 15564.7377 | 0.1943 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 74.6982 | -159.5506 | 54.2404 | 2.9273e+18 | 13.3641 | [6 empty] | 233.6078 | 118.4395 | 419.3892 | [5 empty] | 52.2046 | -110.1941 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 233.1007 | 118.6639 | 419.2352 | [7 empty] | 51.6829 | -110.0273 | 0.5478 | 2.9273e+18 | 0.1226 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 151.719 | 39.0456 | 40.4931 | 2244.3827 | 16.1006 | [6 empty] | 156.7375 | 94.3103 | 8.0381 | [5 empty] | 113.0716 | 26.96 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.6827 | 93.7713 | 8.3202 | [7 empty] | 112.4115 | 26.7214 | 0.7018 | 2244.3827 | 0.2962 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 149.0056 | 35.2355 | 38.0156 | 2244.3827 | 15.361 | [6 empty] | 157.2363 | 94.5217 | 10.5266 | [5 empty] | 112.2721 | 25.4456 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.9675 | 94.321 | 10.4875 | [7 empty] | 112.2634 | 25.4185 | 0.0285 | 2244.3827 | 0.0444 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 143.0745 | 22.2273 | 32.5609 | 2244.3827 | 16.0028 | [6 empty] | 158.3572 | 94.9968 | 16.1193 | [5 empty] | 110.5139 | 22.1078 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.6585 | 94.1139 | 16.7253 | [7 empty] | 109.4092 | 21.61 | 1.2117 | 2244.3827 | 0.4913 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 131.2015 | -0.9888 | 29.2951 | 2244.3827 | 19.3074 | [6 empty] | 160.5383 | 95.9211 | 27.001 | [5 empty] | 107.2371 | 15.8609 | 2244.3827 | [5 empty] | 160.979 | 96.0177 | 27.3853 | [7 empty] | 107.5063 | 15.6124 | 0.3663 | 2244.3827 | 0.219 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 117.0678 | -30.0367 | 38.4685 | 3752.3471 | 20.9996 | [6 empty] | 164.5165 | 97.6071 | 46.8494 | [5 empty] | 101.7063 | 5.2315 | 2244.3827 | [5 empty] | 165.5137 | 98.1417 | 46.5461 | [7 empty] | 102.2963 | 5.5213 | 0.6574 | 2244.3827 | 0.2231 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 102.8488 | -60.9134 | 50.3907 | 6837.8484 | 20.4758 | [6 empty] | 171.5323 | 100.5805 | 81.8529 | [5 empty] | 93.1434 | -11.4662 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.3993 | 100.7289 | 82.7058 | [7 empty] | 92.4859 | -11.7529 | 0.7173 | 2244.3827 | 0.1679 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 88.1349 | -92.8251 | 57.6486 | 14473.7132 | 19.1133 | [6 empty] | 183.6731 | 105.7259 | 142.4262 | [5 empty] | 81.0778 | -35.6101 | 5394.0416 | [5 empty] | 184.4671 | 106.2577 | 141.691 | [7 empty] | 81.5456 | -35.1171 | 0.6797 | 5321.2052 | 0.2043 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 75.2382 | -122.5029 | 55.7643 | 1.3722e+17 | 16.934 | [6 empty] | 204.4579 | 114.5348 | 246.126 | [5 empty] | 65.8272 | -67.5385 | 12806.0171 | [5 empty] | 205.3296 | 115.2446 | 243.6859 | [7 empty] | 66.5589 | -66.5201 | 1.254 | 12225.9046 | 0.3039 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 63.2528 | -149.6713 | 46.0278 | 2.9273e+18 | 14.3063 | [6 empty] | 239.482 | 129.3784 | 420.8694 | [5 empty] | 48.8304 | -105.9614 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 239.3216 | 129.7693 | 420.162 | [7 empty] | 48.5577 | -105.6258 | 0.4324 | 1.0063e+18 | 0.1107 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 109.883 | 50.558 | 23.4857 | 2244.3827 | 17.7521 | [6 empty] | 167.452 | 114.263 | 10.738 | [5 empty] | 94.3267 | 32.9631 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.986 | 114.7729 | 10.693 | [7 empty] | 95.5462 | 32.9319 | 1.22 | 2244.3827 | 0.2489 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 107.7877 | 47.1878 | 21.0067 | 2244.3827 | 16.9826 | [6 empty] | 167.9508 | 114.4744 | 13.2265 | [5 empty] | 93.7405 | 31.5687 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.0159 | 114.3309 | 13.5076 | [7 empty] | 93.931 | 31.3336 | 0.3026 | 2244.3827 | 0.2606 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 104.2198 | 35.3577 | 13.6319 | 2244.3827 | 15.8692 | [6 empty] | 169.0718 | 114.9495 | 18.8193 | [5 empty] | 92.4466 | 28.4859 | 2244.3827 | [5 empty] | 170.5691 | 115.667 | 19.1394 | [7 empty] | 93.1794 | 28.3723 | 0.7415 | 2244.3827 | 0.2704 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 96.2341 | 13.8716 | 10.7817 | 2244.3827 | 18.2656 | [6 empty] | 171.2528 | 115.8738 | 29.701 | [5 empty] | 90.0181 | 22.6811 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.1421 | 115.7712 | 30.3133 | [7 empty] | 89.8125 | 22.3282 | 0.4084 | 2244.3827 | 0.2952 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 86.6603 | -13.7563 | 26.4684 | 3788.4551 | 21.5722 | [6 empty] | 175.2311 | 117.5599 | 49.5494 | [5 empty] | 85.8678 | 12.7002 | 2244.3827 | [5 empty] | 174.8223 | 117.3585 | 50.1655 | [7 empty] | 85.445 | 12.3624 | 0.5412 | 2244.3827 | 0.2388 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 76.8323 | -44.05 | 40.8892 | 5985.7731 | 21.4823 | [6 empty] | 182.2469 | 120.5332 | 84.5528 | [5 empty] | 79.3131 | -3.2361 | 2600.6986 | [5 empty] | 183.3201 | 121.2405 | 84.9579 | [7 empty] | 79.5462 | -3.2047 | 0.2352 | 2594.7873 | 0.1368 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 66.113 | -76.1852 | 49.5181 | 10376.2942 | 20.0705 | [6 empty] | 194.3877 | 125.6787 | 145.1261 | [5 empty] | 69.8056 | -26.805 | 4946.9497 | [5 empty] | 195.5897 | 126.4511 | 143.0667 | [7 empty] | 70.7579 | -25.772 | 1.405 | 4824.6398 | 0.4338 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 56.5071 | -106.7989 | 47.9908 | 31017.6103 | 17.789 | [6 empty] | 215.1724 | 134.4875 | 248.826 | [5 empty] | 57.3249 | -58.8151 | 9981.6876 | [5 empty] | 215.2744 | 134.8576 | 248.1528 | [7 empty] | 57.2377 | -58.4373 | 0.3877 | 9885.7069 | 0.1102 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 47.0617 | -135.2108 | 37.1612 | 6.4036e+17 | 15.1275 | [6 empty] | 250.1966 | 149.3311 | 423.5694 | [5 empty] | 42.8037 | -98.2943 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 250.039 | 149.6934 | 420.667 | [7 empty] | 42.9044 | -97.4976 | 0.8031 | 1.3722e+17 | 0.1538 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 67.0646 | 63.1572 | 21.6355 | 2244.3827 | 18.3967 | [6 empty] | 186.3476 | 149.4505 | 15.4995 | [5 empty] | 69.2116 | 41.6285 | 2244.3827 | [5 empty] | 184.7094 | 148.3307 | 15.7386 | [7 empty] | 68.6196 | 41.3588 | 0.6506 | 2244.3827 | 0.2386 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 65.6495 | 60.1668 | 20.0251 | 2244.3827 | 17.9133 | [6 empty] | 186.8464 | 149.6619 | 17.988 | [5 empty] | 68.842 | 40.3978 | 2244.3827 | [5 empty] | 186.0286 | 148.8815 | 18.0743 | [7 empty] | 68.8153 | 40.1935 | 0.2061 | 2244.3827 | 0.1779 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 63.848 | 49.5642 | 12.6084 | 2244.3827 | 16.209 | [6 empty] | 187.9674 | 150.137 | 23.5807 | [5 empty] | 68.0228 | 37.667 | 2244.3827 | [5 empty] | 187.0989 | 149.3507 | 23.8261 | [7 empty] | 67.9004 | 37.3851 | 0.3074 | 2244.3827 | 0.2242 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 58.9551 | 30.0394 | 7.9064 | 1917.0575 | 16.0104 | [6 empty] | 190.1484 | 151.0613 | 34.4624 | [5 empty] | 66.4726 | 32.4886 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.0092 | 151.1784 | 34.008 | [7 empty] | 67.4003 | 32.6137 | 0.9361 | 2244.3827 | 0.1959 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 53.0717 | 4.2838 | 21.9775 | 3811.0649 | 20.6865 | [6 empty] | 194.1267 | 152.7473 | 54.3108 | [5 empty] | 63.7845 | 23.4736 | 2244.3827 | [5 empty] | 194.1622 | 152.8419 | 53.5643 | [7 empty] | 63.9079 | 23.8407 | 0.3873 | 2244.3827 | 0.2711 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 47.0287 | -24.7707 | 35.7821 | 5356.3978 | 22.8522 | [6 empty] | 201.1425 | 155.7207 | 89.3143 | [5 empty] | 59.4372 | 8.791 | 2996.1653 | [5 empty] | 201.1759 | 155.6958 | 88.4621 | [7 empty] | 59.6965 | 9.1243 | 0.4223 | 1853.7537 | 0.2198 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 40.0443 | -56.4553 | 44.7839 | 8109.727 | 21.1391 | [6 empty] | 213.2833 | 160.8661 | 149.8876 | [5 empty] | 52.9027 | -13.557 | 4491.3379 | [5 empty] | 212.4152 | 160.7146 | 150.9816 | [7 empty] | 51.9966 | -13.9121 | 0.9732 | 4539.9937 | 0.269 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 33.6499 | -87.4606 | 43.6422 | 14791.6125 | 18.4455 | [6 empty] | 234.0681 | 169.675 | 253.5874 | [5 empty] | 43.8973 | -45.0385 | 7704.8757 | [5 empty] | 234.7765 | 170.3999 | 252.1557 | [7 empty] | 44.1791 | -44.362 | 0.7329 | 7592.9355 | 0.2378 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 27.0163 | -116.9098 | 32.0594 | 123878.8559 | 15.4545 | [6 empty] | 269.0922 | 184.5186 | 428.3308 | [5 empty] | 32.7873 | -85.3741 | 30529.4073 | [5 empty] | 269.3768 | 185.6069 | 421.175 | [7 empty] | 33.3159 | -83.3593 | 2.083 | 25817.8421 | 0.4568 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 26.3349 | 76.0638 | 26.2532 | 2244.3826 | 16.4272 | [6 empty] | 219.0464 | 210.3422 | 23.7391 | [5 empty] | 39.179 | 53.1672 | 2244.3827 | [5 empty] | 219.3302 | 210.4449 | 24.0731 | [7 empty] | 39.2918 | 53.0197 | 0.1857 | 2244.3827 | 0.1154 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 25.5122 | 73.3924 | 25.171 | 2395.9007 | 16.2517 | [6 empty] | 219.5452 | 210.5536 | 26.2277 | [5 empty] | 38.9852 | 52.1308 | 2244.3827 | [5 empty] | 219.2793 | 210.3958 | 26.8951 | [7 empty] | 38.7464 | 51.8449 | 0.3725 | 2244.3827 | 0.1709 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 24.928 | 63.9679 | 19.6404 | 1963.0061 | 15.3734 | [6 empty] | 220.6661 | 211.0287 | 31.8204 | [5 empty] | 38.5539 | 49.823 | 2244.3827 | [5 empty] | 220.3902 | 210.8741 | 32.8124 | [7 empty] | 38.2428 | 49.409 | 0.5178 | 2244.3827 | 0.2342 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 22.1814 | 46.4148 | 15.5817 | 3113.3072 | 14.8941 | [6 empty] | 222.8472 | 211.953 | 42.7021 | [5 empty] | 37.7311 | 45.4159 | 2148.8585 | [5 empty] | 223.459 | 212.5749 | 43.5515 | [7 empty] | 37.6032 | 45.1878 | 0.2616 | 2378.7036 | 0.1526 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 19.0037 | 22.7786 | 22.7966 | 3824.1791 | 16.278 | [6 empty] | 226.8254 | 213.639 | 62.5505 | [5 empty] | 36.2836 | 37.6477 | 1943.6562 | [5 empty] | 226.5693 | 213.6468 | 63.3544 | [7 empty] | 35.8998 | 37.3741 | 0.4714 | 1936.5752 | 0.1551 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 15.8516 | -4.5806 | 34.4176 | 4924.7539 | 23.5817 | [6 empty] | 233.8412 | 216.6124 | 97.554 | [5 empty] | 33.8856 | 24.734 | 3199.0804 | [5 empty] | 232.9287 | 216.8254 | 99.2268 | [7 empty] | 32.6318 | 24.3138 | 1.3224 | 3239.2987 | 0.421 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 11.8595 | -35.17 | 43.643 | 6767.8808 | 23.4388 | [6 empty] | 245.982 | 221.7578 | 158.1273 | [5 empty] | 30.1434 | 4.4584 | 4121.0374 | [5 empty] | 246.3668 | 222.5468 | 157.5343 | [7 empty] | 29.9688 | 4.892 | 0.4674 | 4105.3571 | 0.3313 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 8.2524 | -65.8964 | 43.762 | 10172.563 | 19.8247 | [6 empty] | 266.7668 | 230.5667 | 261.8271 | [5 empty] | 24.7013 | -25.3434 | 6071.406 | [5 empty] | 268.0188 | 231.583 | 257.438 | [7 empty] | 25.5897 | -23.8666 | 1.7235 | 5928.9087 | 0.6991 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 4.2614 | -95.86 | 33.1372 | 19972.8322 | 15.5846 | [6 empty] | 301.7909 | 245.4103 | 436.5705 | [5 empty] | 17.5043 | -65.4841 | 12262.4939 | [5 empty] | 301.67 | 246.3409 | 433.7432 | [7 empty] | 17.2335 | -64.5126 | 1.0086 | 11986.3044 | 0.2438 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | -10.6752 | 88.7118 | 27.1142 | 1913.5498 | 11.8547 | [6 empty] | 275.0257 | 314.5872 | 37.8453 | [5 empty] | 6.3889 | 67.6406 | 1938.666 | [5 empty] | 273.4351 | 313.9289 | 37.7084 | [7 empty] | 5.6211 | 67.7158 | 0.7714 | 1935.2981 | 0.2611 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | -11.0554 | 86.293 | 26.1017 | 1896.7696 | 11.7295 | [6 empty] | 275.5245 | 314.7986 | 40.3338 | [5 empty] | 6.3101 | 66.806 | 1930.5887 | [5 empty] | 273.9392 | 314.1668 | 40.3826 | [7 empty] | 5.5069 | 66.8234 | 0.8033 | 1926.6381 | 0.2798 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | -10.8794 | 77.9313 | 21.405 | 2983.2368 | 11.463 | [6 empty] | 276.6455 | 315.2737 | 45.9266 | [5 empty] | 6.134 | 64.9421 | 1913.4692 | [5 empty] | 275.5707 | 314.8264 | 46.3337 | [7 empty] | 5.5559 | 64.8245 | 0.5899 | 1909.79 | 0.2231 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | -12.1878 | 62.2088 | 18.0035 | 3304.7364 | 12.2887 | [6 empty] | 278.8265 | 316.198 | 56.8083 | [5 empty] | 5.7958 | 61.3615 | 1883.5092 | [5 empty] | 276.9904 | 315.345 | 57.0923 | [7 empty] | 4.9234 | 61.2704 | 0.8772 | 1879.3925 | 0.3312 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | -13.5855 | 40.7103 | 23.5865 | 3831.7967 | 14.7713 | [6 empty] | 282.8048 | 317.884 | 76.6566 | [5 empty] | 5.1932 | 54.982 | 3031.3705 | [5 empty] | 281.2507 | 317.4669 | 76.5689 | [7 empty] | 4.3178 | 55.0737 | 0.8803 | 3040.6422 | 0.3394 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -14.7203 | 15.277 | 34.5332 | 4638.0295 | 19.1634 | [6 empty] | 289.8206 | 320.8574 | 111.6601 | [5 empty] | 4.1733 | 44.1833 | 3319.2422 | [5 empty] | 287.3219 | 320.0865 | 112.0652 | [7 empty] | 2.7928 | 44.1188 | 1.3819 | 3339.3612 | 0.5953 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -16.5137 | -13.7827 | 44.7697 | 5935.0449 | 27.3639 | [6 empty] | 301.9614 | 326.0028 | 172.2334 | [5 empty] | 2.5254 | 26.7369 | 3870.5084 | [5 empty] | 298.8913 | 325.1764 | 173.7777 | [7 empty] | 0.7075 | 26.3699 | 1.8546 | 3910.0397 | 1.0438 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -19.7772 | -73.5615 | 39.0427 | 12153.1029 | 15.2433 | [6 empty] | 357.7703 | 349.6553 | 450.6767 | [5 empty] | -3.5922 | -38.0315 | 7681.4666 | [5 empty] | 358.351 | 350.8611 | 445.2983 | [7 empty] | -3.3206 | -36.5943 | 1.4626 | 7527.4532 | 0.4827 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -44.3704 | 101.1514 | 23.5893 | 3032.7418 | 6.6596 | [6 empty] | 369.3559 | 490.2492 | 61.6154 | [5 empty] | -27.1799 | 84.9977 | 3031.2093 | [5 empty] | 368.6797 | 490.2311 | 62.3125 | [7 empty] | -27.6289 | 84.8732 | 0.4659 | 3037.9358 | 0.1715 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -44.4027 | 98.9558 | 22.5694 | 3066.5997 | 6.4488 | [6 empty] | 369.8546 | 490.4606 | 64.1039 | [5 empty] | -27.1976 | 84.349 | 3042.8292 | [5 empty] | 369.6306 | 490.5786 | 64.6245 | [7 empty] | -27.4272 | 84.2538 | 0.2486 | 3046.9435 | 0.1002 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -43.7854 | 91.5468 | 18.6725 | 3179.9102 | 6.3058 | [6 empty] | 370.9756 | 490.9357 | 69.6966 | [5 empty] | -27.2372 | 82.8969 | 3069.0455 | [5 empty] | 370.7629 | 490.9994 | 70.6314 | [7 empty] | -27.4706 | 82.6865 | 0.3143 | 3075.1992 | 0.1419 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -44.1886 | 77.4958 | 17.0738 | 3429.4972 | 7.9499 | [6 empty] | 373.1566 | 491.86 | 80.5783 | [5 empty] | -27.3138 | 80.095 | 3120.5006 | [5 empty] | 372.5093 | 492.5966 | 81.6654 | [7 empty] | -28.1133 | 79.9989 | 0.8052 | 3131.1398 | 0.2721 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -44.3954 | 58.0367 | 24.0198 | 3833.9454 | 11.2521 | [6 empty] | 377.1349 | 493.546 | 100.4267 | [5 empty] | -27.4519 | 75.0623 | 3216.1174 | [5 empty] | 375.5304 | 493.5353 | 101.9472 | [7 empty] | -28.5 | 74.8149 | 1.0768 | 3231.7245 | 0.3761 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -44.2225 | 34.6663 | 35.8027 | 4438.7616 | 15.3222 | [6 empty] | 384.1507 | 496.5194 | 135.4302 | [5 empty] | -27.6907 | 66.4236 | 3391.3618 | [5 empty] | 384.3489 | 497.393 | 135.89 | [7 empty] | -27.9984 | 66.4541 | 0.3092 | 3394.7834 | 0.1016 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -44.4368 | 7.3671 | 47.669 | 5383.1438 | 20.9438 | [6 empty] | 396.2915 | 501.6648 | 196.0035 | [5 empty] | -28.0898 | 52.1456 | 3718.3107 | [5 empty] | 397.0376 | 502.7487 | 197.7719 | [7 empty] | -28.2824 | 51.8893 | 0.3206 | 3727.5212 | 0.1441 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -44.3486 | -21.2592 | 53.0899 | 6793.8772 | 27.219 | [6 empty] | 417.0763 | 510.4737 | 299.7033 | [5 empty] | -28.7362 | 29.4832 | 4357.5901 | [5 empty] | 418.0147 | 511.6262 | 297.148 | [7 empty] | -28.5146 | 30.1936 | 0.7442 | 4332.8823 | 0.3313 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -44.408 | -50.6015 | 48.4775 | 9135.1468 | 17.477 | [6 empty] | 452.1004 | 525.3173 | 474.4467 | [5 empty] | -29.735 | -4.3979 | 5700.5119 | [5 empty] | 452.6639 | 526.4264 | 472.9572 | [7 empty] | -29.773 | -3.9129 | 0.4865 | 5677.077 | 0.29 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 241.0348 | 20.6576 | 67.9113 | 2244.3827 | 8.0014 | [6 empty] | 253.8156 | 129.9526 | 11.3484 | [5 empty] | 173.2334 | 24.5194 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.1078 | 128.736 | 11.8381 | [7 empty] | 171.8999 | 24.178 | 1.3765 | 2244.3827 | 0.4291 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 230.7184 | 7.292 | 61.1131 | 2244.3827 | 12.9914 | [6 empty] | 254.9366 | 130.4277 | 16.9412 | [5 empty] | 171.3517 | 21.7971 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.5015 | 130.132 | 17.6055 | [7 empty] | 171.0452 | 21.4095 | 0.4941 | 2244.3827 | 0.3851 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 211.9244 | -16.2359 | 55.0271 | 2244.3827 | 17.6021 | [6 empty] | 257.1176 | 131.3521 | 27.8229 | [5 empty] | 167.8033 | 16.6473 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.4679 | 130.971 | 27.8708 | [7 empty] | 167.6457 | 16.5505 | 0.1849 | 2244.3827 | 0.0907 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 189.8038 | -44.6467 | 59.4367 | 2244.3827 | 18.8402 | [6 empty] | 261.0959 | 133.0381 | 47.6713 | [5 empty] | 161.6892 | 7.7202 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.6951 | 132.8473 | 47.3787 | [7 empty] | 161.6487 | 7.8195 | 0.1072 | 2244.3827 | 0.0707 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 167.5038 | -74.4346 | 69.4867 | 5860.3692 | 17.7662 | [6 empty] | 268.1117 | 136.0115 | 82.6747 | [5 empty] | 151.9054 | -6.7213 | 2244.3827 | [5 empty] | 266.8133 | 135.5111 | 83.341 | [7 empty] | 151.0039 | -7.0626 | 0.9639 | 2244.3827 | 0.1963 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 145.2875 | -104.7695 | 76.6822 | 12233.8143 | 15.7939 | [6 empty] | 280.2525 | 141.1569 | 143.248 | [5 empty] | 137.4386 | -28.4901 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.6062 | 140.9022 | 142.8369 | [7 empty] | 137.2479 | -28.3982 | 0.2117 | 2244.3827 | 0.0498 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 125.9486 | -132.7743 | 74.4131 | 232142.6758 | 13.1008 | [6 empty] | 301.0373 | 149.9657 | 246.9479 | [5 empty] | 117.9705 | -58.7902 | 6267.5663 | [5 empty] | 299.9097 | 149.6969 | 247.9074 | [7 empty] | 117.0398 | -59.0847 | 0.9761 | 6341.0421 | 0.1374 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 108.842 | -158.5881 | 63.0265 | 1.0063e+18 | 9.8893 | [6 empty] | 336.0614 | 164.8094 | 421.6913 | [5 empty] | 94.7055 | -97.1674 | 19849.2773 | [5 empty] | 334.5114 | 164.448 | 420.5776 | [7 empty] | 94.0789 | -96.9806 | 0.6538 | 19939.9868 | 0.0964 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 238.0282 | 26.2876 | 66.5297 | 2244.3827 | 7.7828 | [6 empty] | 254.6602 | 132.2429 | 9.1984 | [5 empty] | 171.4986 | 26.4623 | 2244.3827 | [5 empty] | 254.8726 | 132.4209 | 9.2375 | [7 empty] | 171.441 | 26.4859 | 0.0623 | 2244.3827 | 0.0309 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 234.824 | 22.2498 | 64.2211 | 2244.3827 | 7.9199 | [6 empty] | 255.159 | 132.4543 | 11.687 | [5 empty] | 170.6727 | 25.2433 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.2781 | 132.5773 | 11.6882 | [7 empty] | 170.6137 | 25.2774 | 0.0682 | 2244.3827 | 0.0315 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 225.0137 | 9.0543 | 57.7654 | 2244.3827 | 12.786 | [6 empty] | 256.28 | 132.9293 | 17.2797 | [5 empty] | 168.8448 | 22.5412 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.2883 | 132.6609 | 17.8266 | [7 empty] | 167.9327 | 22.3163 | 0.9394 | 2244.3827 | 0.2595 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 206.9973 | -14.2679 | 52.2996 | 2244.3827 | 17.5596 | [6 empty] | 258.461 | 133.8537 | 28.1614 | [5 empty] | 165.3959 | 17.4271 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.1585 | 133.3082 | 28.0749 | [7 empty] | 164.823 | 17.4223 | 0.5729 | 2244.3827 | 0.105 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 185.7927 | -42.5339 | 57.4815 | 2244.3827 | 18.923 | [6 empty] | 262.4393 | 135.5397 | 48.0098 | [5 empty] | 159.4476 | 8.5549 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.374 | 135.1319 | 47.6415 | [7 empty] | 159.0355 | 8.6841 | 0.4318 | 2244.3827 | 0.112 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 164.2438 | -72.3041 | 68.0143 | 5754.388 | 17.8766 | [6 empty] | 269.4551 | 138.5131 | 83.0132 | [5 empty] | 149.9139 | -5.8165 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.6731 | 137.952 | 84.1053 | [7 empty] | 148.4598 | -6.2906 | 1.5294 | 2244.3827 | 0.279 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 142.656 | -102.8361 | 75.6285 | 11758.3349 | 15.9036 | [6 empty] | 281.5959 | 143.6585 | 143.5865 | [5 empty] | 135.7833 | -27.5206 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.4445 | 143.2672 | 143.606 | [7 empty] | 135.1424 | -27.5871 | 0.6443 | 2244.3827 | 0.0954 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 123.7961 | -131.026 | 73.5653 | 104183.1299 | 13.1919 | [6 empty] | 302.3806 | 152.4673 | 247.2864 | [5 empty] | 116.7053 | -57.8033 | 6197.124 | [5 empty] | 300.826 | 151.9926 | 249.2258 | [7 empty] | 115.3721 | -58.4309 | 1.4735 | 6323.8935 | 0.2298 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 106.9996 | -157.0811 | 62.239 | 6.4036e+17 | 9.9619 | [6 empty] | 337.4048 | 167.311 | 422.0298 | [5 empty] | 93.8157 | -96.2545 | 18956.4292 | [5 empty] | 337.1069 | 167.8154 | 417.4835 | [7 empty] | 94.1075 | -95.0556 | 1.234 | 17855.9434 | 0.2172 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 217.3255 | 31.3782 | 51.5407 | 2244.3827 | 8.4856 | [6 empty] | 257.6793 | 137.865 | 9.9592 | [5 empty] | 165.894 | 28.0247 | 2244.3827 | [5 empty] | 257.0163 | 137.7235 | 9.9773 | [7 empty] | 165.3714 | 28.0633 | 0.524 | 2244.3827 | 0.0642 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 214.2845 | 27.5559 | 49.1704 | 2244.3827 | 7.9409 | [6 empty] | 258.1781 | 138.0764 | 12.4477 | [5 empty] | 165.1195 | 26.8262 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.813 | 137.165 | 13.0489 | [7 empty] | 163.6502 | 26.5254 | 1.4998 | 2244.3827 | 0.392 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 205.9281 | 14.8129 | 43.5407 | 2244.3827 | 11.8853 | [6 empty] | 259.2991 | 138.5515 | 18.0405 | [5 empty] | 163.4043 | 24.1683 | 2244.3827 | [5 empty] | 256.8374 | 137.5394 | 18.6426 | [7 empty] | 161.9818 | 23.8322 | 1.4617 | 2244.3827 | 0.3691 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 190.3123 | -7.8751 | 40.4762 | 2244.3827 | 17.0766 | [6 empty] | 261.4801 | 139.4758 | 28.9222 | [5 empty] | 160.1645 | 19.1328 | 2244.3827 | [5 empty] | 258.8044 | 138.3967 | 29.4295 | [7 empty] | 158.6504 | 18.8313 | 1.5438 | 2244.3827 | 0.3106 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 171.8667 | -35.7931 | 49.3099 | 2244.3827 | 18.9853 | [6 empty] | 265.4583 | 141.1619 | 48.7706 | [5 empty] | 154.5651 | 10.3817 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.6456 | 140.5364 | 49.1709 | [7 empty] | 153.3836 | 10.1849 | 1.1977 | 2244.3827 | 0.1923 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 152.7367 | -65.5528 | 62.1357 | 5491.0369 | 18.1827 | [6 empty] | 272.4741 | 144.1352 | 83.774 | [5 empty] | 145.5603 | -3.8329 | 2244.3827 | [5 empty] | 271.4047 | 144.115 | 84.137 | [7 empty] | 144.4044 | -3.8451 | 1.156 | 2244.3827 | 0.1182 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 133.3611 | -96.3965 | 71.0191 | 10484.5122 | 16.2816 | [6 empty] | 284.615 | 149.2807 | 144.3473 | [5 empty] | 132.1453 | -25.3878 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.8668 | 148.8111 | 145.6929 | [7 empty] | 130.6561 | -25.8788 | 1.568 | 2244.3827 | 0.2483 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 116.092 | -125.1165 | 69.5311 | 39871.4959 | 13.6054 | [6 empty] | 305.3997 | 158.0895 | 248.0472 | [5 empty] | 113.905 | -55.6198 | 6049.2515 | [5 empty] | 304.7332 | 158.0928 | 250.5845 | [7 empty] | 112.7463 | -56.267 | 1.3272 | 6163.023 | 0.2118 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 100.4972 | -151.79 | 58.2199 | 6.4036e+17 | 10.3768 | [6 empty] | 340.4238 | 172.9331 | 422.7906 | [5 empty] | 91.8314 | -94.2186 | 17279.3171 | [5 empty] | 339.269 | 173.0752 | 418.8582 | [7 empty] | 91.6506 | -93.2426 | 0.9926 | 16662.6214 | 0.1629 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 184.1871 | 39.7412 | 29.7954 | 2244.3827 | 10.3561 | [6 empty] | 263.5535 | 148.8039 | 11.4394 | [5 empty] | 155.7314 | 30.907 | 2244.3827 | [5 empty] | 260.4889 | 147.3103 | 11.8225 | [7 empty] | 154.4302 | 30.6049 | 1.3359 | 2244.3827 | 0.3727 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 181.5397 | 36.2431 | 27.2805 | 2244.3827 | 9.1399 | [6 empty] | 264.0523 | 149.0153 | 13.928 | [5 empty] | 155.0441 | 29.7462 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.7098 | 148.6098 | 14.1395 | [7 empty] | 154.1106 | 29.6923 | 0.9351 | 2244.3827 | 0.1252 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 175.1747 | 24.2479 | 21.8504 | 2244.3827 | 10.7302 | [6 empty] | 265.1732 | 149.4904 | 19.5207 | [5 empty] | 153.5205 | 27.1696 | 2244.3827 | [5 empty] | 262.1258 | 148.2764 | 20.5496 | [7 empty] | 151.6126 | 26.6641 | 1.9737 | 2244.3827 | 0.5232 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 162.8975 | 2.615 | 23.174 | 2244.3827 | 16.1413 | [6 empty] | 267.3543 | 150.4147 | 30.4024 | [5 empty] | 150.6366 | 22.2799 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.1709 | 149.2063 | 31.5306 | [7 empty] | 148.5579 | 21.7419 | 2.1472 | 2244.3827 | 0.4845 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 148.39 | -24.5425 | 38.3974 | 2244.3827 | 19.1099 | [6 empty] | 271.3325 | 152.1008 | 50.2508 | [5 empty] | 145.6345 | 13.7559 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.8664 | 150.4988 | 51.5685 | [7 empty] | 143.7389 | 12.9916 | 2.0439 | 2244.3827 | 0.5559 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 132.9456 | -54.0102 | 54.0477 | 5137.1983 | 18.8158 | [6 empty] | 278.3483 | 155.0741 | 85.2542 | [5 empty] | 137.5423 | -0.1583 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.2292 | 154.7754 | 86.1223 | [7 empty] | 136.5458 | -0.4857 | 1.0489 | 2244.3827 | 0.2 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 116.9211 | -85.1532 | 64.2999 | 8951.4992 | 17.0655 | [6 empty] | 290.4891 | 160.2196 | 145.8275 | [5 empty] | 125.3769 | -21.4117 | 2244.3827 | [5 empty] | 290.1574 | 160.349 | 145.8779 | [7 empty] | 124.9303 | -21.3316 | 0.4538 | 2244.3827 | 0.0574 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 102.3037 | -114.5285 | 63.3398 | 21148.1469 | 14.4485 | [6 empty] | 311.2739 | 169.0284 | 249.5274 | [5 empty] | 108.6259 | -51.505 | 5797.3012 | [5 empty] | 309.9029 | 168.6123 | 251.6139 | [7 empty] | 107.4092 | -52.1498 | 1.377 | 5904.9855 | 0.2345 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 88.6743 | -142.0132 | 51.6932 | 6.4036e+17 | 11.2642 | [6 empty] | 346.298 | 183.872 | 424.2708 | [5 empty] | 88.0354 | -90.324 | 14903.0401 | [5 empty] | 344.4582 | 183.5051 | 419.8977 | [7 empty] | 87.7957 | -89.4144 | 0.9406 | 14533.0656 | 0.1586 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 143.9142 | 50.375 | 15.3697 | 2244.3827 | 13.3159 | [6 empty] | 274.268 | 168.7566 | 14.1394 | [5 empty] | 139.3282 | 35.7054 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.3609 | 168.4382 | 13.783 | [7 empty] | 139.9374 | 35.7332 | 0.6098 | 2244.3827 | 0.1164 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 141.7957 | 47.2128 | 12.9651 | 2244.3827 | 11.9743 | [6 empty] | 274.7668 | 168.968 | 16.6279 | [5 empty] | 138.7663 | 34.6066 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.7509 | 168.1427 | 16.6884 | [7 empty] | 138.7626 | 34.4244 | 0.1823 | 2244.3827 | 0.1698 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 137.4714 | 36.1488 | 3.9847 | 2244.3827 | 10.5443 | [6 empty] | 275.8878 | 169.4431 | 22.2206 | [5 empty] | 137.5188 | 32.1644 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.2997 | 168.648 | 22.567 | [7 empty] | 136.8118 | 31.9465 | 0.7397 | 2244.3827 | 0.2055 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 128.719 | 15.9109 | 13.2691 | 2244.3827 | 14.5595 | [6 empty] | 278.0688 | 170.3675 | 33.1023 | [5 empty] | 135.1502 | 27.5173 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.2815 | 169.8236 | 32.5006 | [7 empty] | 135.2206 | 27.6773 | 0.1748 | 2244.3827 | 0.1768 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 118.2022 | -10.0181 | 32.0692 | 1936.3594 | 19.1274 | [6 empty] | 282.0471 | 172.0535 | 52.9507 | [5 empty] | 131.0193 | 19.3784 | 2244.3827 | [5 empty] | 281.1613 | 171.8509 | 52.53 | [7 empty] | 130.5298 | 19.5894 | 0.5331 | 2244.3827 | 0.1732 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 106.8225 | -38.8079 | 48.0781 | 4803.3861 | 19.8257 | [6 empty] | 289.0629 | 175.0269 | 87.9542 | [5 empty] | 124.2753 | 5.9906 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.73 | 174.6644 | 87.8336 | [7 empty] | 123.4743 | 6.0544 | 0.8035 | 2244.3827 | 0.1102 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 94.5658 | -69.844 | 58.472 | 7608.2631 | 18.2542 | [6 empty] | 301.2037 | 180.1723 | 148.5275 | [5 empty] | 113.9934 | -14.6938 | 2244.3828 | [5 empty] | 300.5466 | 180.0517 | 147.525 | [7 empty] | 113.7922 | -14.3384 | 0.4084 | 2244.3828 | 0.1302 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 83.1486 | -99.7651 | 57.7126 | 13855.1836 | 15.6399 | [6 empty] | 321.9884 | 188.9811 | 252.2273 | [5 empty] | 99.5517 | -44.4326 | 5431.7493 | [5 empty] | 319.8842 | 188.3956 | 253.3634 | [7 empty] | 98.1594 | -44.8036 | 1.4409 | 5508.2993 | 0.2356 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 72.0441 | -128.0644 | 45.5614 | 83615.3723 | 12.4796 | [6 empty] | 357.0126 | 203.8247 | 426.9707 | [5 empty] | 81.3483 | -83.4631 | 12203.5136 | [5 empty] | 355.5542 | 203.6436 | 424.0016 | [7 empty] | 80.9794 | -82.7959 | 0.7624 | 12045.4324 | 0.1259 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 101.189 | 62.3424 | 24.0191 | 2244.3827 | 16.2401 | [6 empty] | 293.1636 | 203.9441 | 18.9008 | [5 empty] | 115.4909 | 43.0453 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.4057 | 202.718 | 18.8977 | [7 empty] | 115.1782 | 42.8923 | 0.3481 | 2244.3827 | 0.1517 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 99.5959 | 59.4966 | 23.336 | 2244.3827 | 15.2553 | [6 empty] | 293.6624 | 204.1555 | 21.3894 | [5 empty] | 115.0807 | 42.0384 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.8821 | 202.913 | 21.5247 | [7 empty] | 114.7275 | 41.8237 | 0.4133 | 2244.3827 | 0.1862 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 97.0306 | 49.4209 | 19.6552 | 2244.3827 | 12.447 | [6 empty] | 294.7834 | 204.6306 | 26.9821 | [5 empty] | 114.1681 | 39.7963 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.3826 | 202.7157 | 28.0659 | [7 empty] | 112.7936 | 39.1916 | 1.5016 | 2244.3827 | 0.4797 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 91.2828 | 30.7957 | 21.6658 | 2244.3827 | 12.5417 | [6 empty] | 296.9644 | 205.5549 | 37.8638 | [5 empty] | 112.4284 | 35.5152 | 2244.3827 | [5 empty] | 297.2656 | 205.3762 | 37.8662 | [7 empty] | 112.8827 | 35.4157 | 0.4651 | 2244.3827 | 0.1222 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 84.178 | 6.5063 | 33.0973 | 3176.8591 | 18.0309 | [6 empty] | 300.9427 | 207.241 | 57.7122 | [5 empty] | 109.372 | 27.97 | 2244.3827 | [5 empty] | 300.3189 | 206.8195 | 56.9337 | [7 empty] | 109.4302 | 28.1969 | 0.2342 | 2244.3827 | 0.1836 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 76.5748 | -21.1942 | 45.9474 | 4541.9217 | 21.1286 | [6 empty] | 307.9585 | 210.2143 | 92.7156 | [5 empty] | 104.3212 | 15.4296 | 2244.3827 | [5 empty] | 307.649 | 210.2932 | 92.5363 | [7 empty] | 104.0246 | 15.5572 | 0.3229 | 2244.3827 | 0.0994 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 67.9211 | -51.6034 | 55.2905 | 6582.7744 | 19.8959 | [6 empty] | 320.0993 | 215.3598 | 153.2889 | [5 empty] | 96.4722 | -4.2551 | 1898.7895 | [5 empty] | 318.7845 | 214.8586 | 152.3577 | [7 empty] | 96.0409 | -4.0084 | 0.4969 | 1899.3549 | 0.1358 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 59.7863 | -81.68 | 54.7237 | 10258.2605 | 17.0632 | [6 empty] | 340.884 | 224.1686 | 256.9888 | [5 empty] | 85.1389 | -33.1833 | 4983.3414 | [5 empty] | 337.9934 | 223.3892 | 257.4615 | [7 empty] | 83.5117 | -33.3509 | 1.6357 | 5038.9186 | 0.2808 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 51.4043 | -110.517 | 42.7741 | 21436.7431 | 13.7347 | [6 empty] | 375.9082 | 239.0122 | 431.7322 | [5 empty] | 70.3288 | -72.157 | 9650.9405 | [5 empty] | 373.6219 | 238.4863 | 429.4995 | [7 empty] | 69.5125 | -71.7133 | 0.9291 | 9630.364 | 0.1612 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 59.1059 | 74.8845 | 33.1192 | 2244.3827 | 17.1201 | [6 empty] | 325.8624 | 264.8358 | 27.1405 | [5 empty] | 84.3336 | 53.4266 | 2244.3827 | [5 empty] | 325.708 | 264.3037 | 27.2337 | [7 empty] | 84.6396 | 53.2711 | 0.3433 | 2244.3827 | 0.1523 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 58.1861 | 72.2972 | 32.5656 | 2244.3827 | 16.6331 | [6 empty] | 326.3612 | 265.0472 | 29.6291 | [5 empty] | 84.0745 | 52.541 | 2244.3827 | [5 empty] | 325.6432 | 264.235 | 29.5384 | [7 empty] | 84.197 | 52.4421 | 0.1574 | 2244.3827 | 0.0936 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 56.9131 | 63.2079 | 29.4369 | 2244.3827 | 14.6067 | [6 empty] | 327.4821 | 265.5223 | 35.2218 | [5 empty] | 83.4968 | 50.5651 | 2244.3827 | [5 empty] | 327.3929 | 265.4428 | 35.7253 | [7 empty] | 83.3947 | 50.3776 | 0.2134 | 2244.3827 | 0.1333 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 53.4183 | 46.2512 | 28.9768 | 1945.1043 | 12.5949 | [6 empty] | 329.6632 | 266.4466 | 46.1035 | [5 empty] | 82.3903 | 46.777 | 2244.3827 | [5 empty] | 329.0511 | 266.0919 | 47.0288 | [7 empty] | 82.0213 | 46.4312 | 0.5057 | 2244.3827 | 0.2146 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 48.9957 | 23.7937 | 35.3902 | 3383.9783 | 14.4805 | [6 empty] | 333.6414 | 268.1327 | 65.9519 | [5 empty] | 80.4303 | 40.0521 | 2244.3827 | [5 empty] | 334.0154 | 268.4297 | 66.232 | [7 empty] | 80.4315 | 40.0004 | 0.0517 | 2244.3827 | 0.0492 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 44.4655 | -2.3904 | 45.1326 | 4354.7869 | 21.6217 | [6 empty] | 340.6572 | 271.106 | 100.9553 | [5 empty] | 77.145 | 28.7384 | 2244.3827 | [5 empty] | 341.0137 | 271.4073 | 101.1322 | [7 empty] | 77.1516 | 28.7332 | 0.0084 | 2244.3827 | 0.0258 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 38.9146 | -31.7132 | 53.6954 | 5843.8021 | 22.7037 | [6 empty] | 352.798 | 276.2515 | 161.5286 | [5 empty] | 71.9234 | 10.6378 | 3096.6633 | [5 empty] | 353.4081 | 277.1643 | 161.9404 | [7 empty] | 71.6382 | 10.7415 | 0.3035 | 3101.8321 | 0.1187 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 33.6254 | -61.4363 | 54.1423 | 8223.1314 | 19.1932 | [6 empty] | 373.5828 | 285.0603 | 265.2285 | [5 empty] | 64.1263 | -16.7029 | 4529.4119 | [5 empty] | 374.0813 | 285.8389 | 264.9364 | [7 empty] | 63.9974 | -16.4181 | 0.3126 | 4517.8189 | 0.1284 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 27.9597 | -90.5248 | 43.8516 | 13112.2597 | 15.216 | [6 empty] | 408.6069 | 299.9039 | 439.9719 | [5 empty] | 53.461 | -54.8507 | 7560.6663 | [5 empty] | 408.7645 | 300.7975 | 437.519 | [7 empty] | 53.3644 | -54.0544 | 0.8022 | 7477.362 | 0.2076 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 20.1139 | 87.3534 | 34.0884 | 2451.3064 | 13.8569 | [6 empty] | 381.8417 | 369.0808 | 41.2466 | [5 empty] | 47.5517 | 67.125 | 2244.3827 | [5 empty] | 379.9878 | 367.8925 | 41.617 | [7 empty] | 46.9993 | 66.9512 | 0.5791 | 2244.3827 | 0.1664 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 19.6296 | 84.9927 | 33.4429 | 2517.8275 | 13.7355 | [6 empty] | 382.3405 | 369.2922 | 43.7352 | [5 empty] | 47.4149 | 66.3808 | 2244.3827 | [5 empty] | 380.1417 | 367.9668 | 44.335 | [7 empty] | 46.6853 | 66.1431 | 0.7674 | 2244.3827 | 0.2168 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 19.2213 | 76.8245 | 30.4028 | 1950.7931 | 13.1313 | [6 empty] | 383.4615 | 369.7673 | 49.3279 | [5 empty] | 47.1093 | 64.7171 | 2244.3827 | [5 empty] | 382.5221 | 369.5571 | 50.1492 | [7 empty] | 46.4985 | 64.5232 | 0.6409 | 2244.3827 | 0.1762 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 17.2612 | 61.4671 | 29.2602 | 3018.2576 | 13.0159 | [6 empty] | 385.6425 | 370.6916 | 60.2096 | [5 empty] | 46.5213 | 61.5149 | 2244.3827 | [5 empty] | 384.5254 | 370.2962 | 61.1261 | [7 empty] | 45.8985 | 61.2719 | 0.6686 | 2244.3827 | 0.1826 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 14.8305 | 40.8648 | 34.082 | 3506.701 | 13.9332 | [6 empty] | 389.6208 | 372.3777 | 80.058 | [5 empty] | 45.4711 | 55.7891 | 2463.3282 | [5 empty] | 388.159 | 372.265 | 79.746 | [7 empty] | 44.6171 | 55.9918 | 0.8777 | 2476.922 | 0.3394 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 12.4519 | 16.4063 | 43.0529 | 4228.9566 | 16.8011 | [6 empty] | 396.6366 | 375.351 | 115.0615 | [5 empty] | 43.6858 | 46.0374 | 1918.3132 | [5 empty] | 394.8871 | 375.0683 | 116.0865 | [7 empty] | 42.5933 | 45.8517 | 1.1082 | 1910.0731 | 0.3377 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 9.264 | -11.4953 | 52.2077 | 5333.8399 | 26.1708 | [6 empty] | 408.7774 | 380.4965 | 175.6348 | [5 empty] | 40.782 | 30.1252 | 3253.0409 | [5 empty] | 408.5468 | 381.1457 | 176.2377 | [7 empty] | 40.1949 | 30.1471 | 0.5876 | 3262.5806 | 0.2252 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 6.3401 | -40.3492 | 54.6532 | 6981.4559 | 23.5494 | [6 empty] | 429.5621 | 389.3053 | 279.3346 | [5 empty] | 36.2895 | 5.3674 | 4155.2406 | [5 empty] | 429.5918 | 389.612 | 278.48 | [7 empty] | 36.2412 | 5.6417 | 0.2785 | 4145.8473 | 0.1796 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 3.0347 | -69.287 | 47.057 | 9787.6519 | 18.2339 | [6 empty] | 464.5863 | 404.1489 | 454.078 | [5 empty] | 29.8259 | -30.6013 | 6024.7203 | [5 empty] | 463.8701 | 404.963 | 448.2054 | [7 empty] | 29.6457 | -29.1707 | 1.4419 | 5939.6548 | 0.5133 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -16.1314 | 99.7432 | 28.7021 | 1902.0392 | 7.9289 | [6 empty] | 476.1719 | 544.7428 | 65.0167 | [5 empty] | 7.9453 | 84.1187 | 1939.6655 | [5 empty] | 477.1241 | 545.8409 | 65.8628 | [7 empty] | 7.8812 | 84.0147 | 0.1223 | 1938.0838 | 0.0803 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -16.2013 | 97.5823 | 27.8944 | 1890.3183 | 7.876 | [6 empty] | 476.6706 | 544.9542 | 67.5053 | [5 empty] | 7.8887 | 83.5191 | 1934.9419 | [5 empty] | 479.052 | 546.5832 | 68.1779 | [7 empty] | 8.3721 | 83.4281 | 0.492 | 1935.8561 | 0.156 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -16.0994 | 90.2765 | 25.1987 | 1854.5946 | 8.0406 | [6 empty] | 477.7916 | 545.4293 | 73.098 | [5 empty] | 7.7618 | 82.1763 | 1924.6931 | [5 empty] | 478.6477 | 546.3388 | 74.3451 | [7 empty] | 7.6952 | 81.9583 | 0.228 | 1922.5107 | 0.1104 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -17.0183 | 76.4626 | 24.7329 | 3210.0559 | 9.6941 | [6 empty] | 479.9726 | 546.3536 | 83.9797 | [5 empty] | 7.5169 | 79.5831 | 1906.0346 | [5 empty] | 480.6623 | 547.0137 | 84.4333 | [7 empty] | 7.5472 | 79.5291 | 0.062 | 1905.5605 | 0.0375 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -18.0093 | 57.6447 | 30.4572 | 3586.3762 | 12.6895 | [6 empty] | 483.9509 | 548.0397 | 103.8281 | [5 empty] | 7.0762 | 74.9177 | 1875.5255 | [5 empty] | 484.5655 | 549.3671 | 105.1361 | [7 empty] | 6.6898 | 74.7868 | 0.408 | 1872.9902 | 0.1627 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -18.8924 | 35.0511 | 40.6088 | 4138.1248 | 16.6541 | [6 empty] | 490.9667 | 551.013 | 138.8315 | [5 empty] | 6.3177 | 66.887 | 3059.4956 | [5 empty] | 492.4569 | 552.6438 | 139.7132 | [7 empty] | 6.3025 | 66.855 | 0.0354 | 3061.821 | 0.0695 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -20.2798 | 8.7843 | 51.4408 | 4970.5138 | 22.2645 | [6 empty] | 503.1075 | 556.1585 | 199.4048 | [5 empty] | 5.0582 | 53.552 | 3348.9996 | [5 empty] | 503.1638 | 557.0371 | 204.86 | [7 empty] | 4.2394 | 52.5333 | 1.3069 | 3381.3238 | 0.4929 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -21.4178 | -18.9299 | 56.7068 | 6162.9969 | 30.283 | [6 empty] | 523.8923 | 564.9673 | 303.1047 | [5 empty] | 3.0442 | 32.2294 | 3897.7765 | [5 empty] | 522.9416 | 564.1638 | 304.9278 | [7 empty] | 2.7555 | 31.7744 | 0.5388 | 3913.3135 | 0.2291 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -22.761 | -47.3267 | 52.5155 | 7993.6709 | 19.7062 | [6 empty] | 558.9164 | 579.8109 | 477.8481 | [5 empty] | 0 | 0 | 4999.9997 | [5 empty] | 558.2951 | 579.9059 | 479.0853 | [7 empty] | -0.4169 | -0.164 | 0.448 | 5012.8532 | 0.3547 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 36.5711 | 1.6879 | 18.9743 | 3657.8307 | 18.6233 | [6 empty] | 31.9012 | 27.4246 | 13.2092 | [5 empty] | 18.59 | 7.7461 | 3064.2082 | [5 empty] | 32.4007 | 27.734 | 13.02 | [7 empty] | 19.2528 | 8.1044 | 0.7534 | 3002.4595 | 0.4081 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 36.329 | -6.5054 | 24.008 | 4595.3999 | 23.3273 | [6 empty] | 155.4976 | 131.3462 | 61.6986 | [5 empty] | 42.6941 | 16.6435 | 1859.204 | [5 empty] | 154.9417 | 131.4201 | 62.0608 | [7 empty] | 41.8846 | 16.5941 | 0.8111 | 1851.7775 | 0.244 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 33.5863 | -15.7706 | 25.3142 | 5158.8998 | 24.9322 | [6 empty] | 112.695 | 95.2269 | 53.59 | [5 empty] | 34.4319 | 9.5295 | 3311.582 | [5 empty] | 111.4877 | 94.9075 | 54.9875 | [7 empty] | 32.8015 | 8.8022 | 1.7853 | 3402.4927 | 0.6523 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -32.6842 | 54.1765 | 24.9376 | 3416.9949 | 20.4874 | [6 empty] | 72.3413 | 94.6442 | 19.2644 | [5 empty] | -13.8214 | 37.8646 | 3215.8218 | [5 empty] | 72.6157 | 94.3519 | 19.1507 | [7 empty] | -13.0343 | 37.739 | 0.797 | 3202.6139 | 0.3419 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -52.2922 | -45.2341 | 46.5292 | 14614.3923 | 23.6706 | [6 empty] | 73.8951 | 92.9982 | 96.5751 | [5 empty] | -25.1052 | -7.4738 | 6758.7573 | [5 empty] | 73.5634 | 92.9328 | 94.9741 | [7 empty] | -25.2016 | -6.6618 | 0.8178 | 6657.2221 | 0.5406 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 4.0014 | -83.4841 | 43.9374 | 32286.0784 | 22.9338 | [6 empty] | 110.5414 | 93.4701 | 158.2451 | [5 empty] | 8.1792 | -39.7458 | 11268.2303 | [5 empty] | 110.6999 | 93.7968 | 157.4077 | [7 empty] | 8.2128 | -39.2334 | 0.5135 | 11057.2982 | 0.1889 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -22.3789 | 16.5712 | 15.7301 | 4479.9752 | 19.4838 | [6 empty] | 30.4486 | 37.1674 | 15.148 | [5 empty] | -6.6677 | 15.7991 | 3706.6554 | [5 empty] | 30.7125 | 37.3579 | 14.4973 | [7 empty] | -6.166 | 16.5257 | 0.883 | 3636.4477 | 0.6993 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 113.7236 | -0.8435 | 34.1891 | 2244.3827 | 21.253 | [6 empty] | 110.8472 | 69.4832 | 22.9714 | [5 empty] | 82.2983 | 12.6229 | 2244.3827 | [5 empty] | 110.7503 | 69.3077 | 23.1673 | [7 empty] | 82.3727 | 12.3962 | 0.2386 | 2244.3827 | 0.1961 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -84.8297 | 43.8242 | 41.0556 | 4580.6474 | 18.4587 | [6 empty] | 104.4849 | 165.7993 | 44.9065 | [5 empty] | -43.8609 | 46.4931 | 3692.6363 | [5 empty] | 104.4275 | 165.809 | 45.1817 | [7 empty] | -43.9685 | 46.3754 | 0.1595 | 3698.3328 | 0.0816 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -23.5504 | -101.3859 | 53.0777 | 4.391e+18 | 22.03 | [6 empty] | 54.0961 | 48.6546 | 125.2853 | [5 empty] | -10.2056 | -50.0131 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 53.9172 | 48.6974 | 123.4251 | [7 empty] | -10.1162 | -49.1266 | 0.891 | 2.9273e+18 | 0.1802 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 63.9962 | -3.8593 | 37.2398 | 2244.3827 | 16.676 | [6 empty] | 27.2719 | 19.7941 | 10.3496 | [5 empty] | 27.5418 | 3.7482 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.1496 | 19.8515 | 10.2259 | [7 empty] | 27.1113 | 4.0177 | 0.5079 | 2244.3827 | 0.3747 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -67.9295 | 31.6576 | 41.8747 | 4726.0855 | 23.3422 | [6 empty] | 38.483 | 59.2786 | 19.7363 | [5 empty] | -26.4294 | 26.0698 | 3843.0344 | [5 empty] | 38.4832 | 59.3564 | 19.9457 | [7 empty] | -26.5863 | 25.9499 | 0.1975 | 3854.6511 | 0.1273 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -11.9689 | -78.5426 | 51.2662 | 4.391e+18 | 16.0694 | [6 empty] | 19.8301 | 17.357 | 43.2728 | [5 empty] | -4.0807 | -27.8869 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 19.8326 | 17.3926 | 42.9408 | [7 empty] | -4.0228 | -27.606 | 0.2869 | 2.9273e+18 | 0.1225 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 83.2733 | 37.631 | 13.1365 | 2244.3827 | 13.2779 | [6 empty] | 252.4518 | 182.6571 | 32.3719 | [5 empty] | 96.302 | 35.9512 | 2244.3827 | [5 empty] | 251.8153 | 181.9637 | 32.4671 | [7 empty] | 96.4059 | 35.7563 | 0.2209 | 2244.3827 | 0.1703 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 29.9541 | -81.2059 | 47.9355 | 31966.2632 | 24.2683 | [6 empty] | 80.8893 | 59.306 | 99.9937 | [5 empty] | 22.6413 | -33.8315 | 9681.1365 | [5 empty] | 81.0606 | 59.4216 | 97.4581 | [7 empty] | 23.5031 | -32.5107 | 1.5771 | 9157.7288 | 0.6001

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*