## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | 2.2 | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.2365 | -0.4778 | 0.635 | 24710.7137 | 1.0446 | 46.4319 | [5 empty] | 0.5113 | 0.5113 | 0.5113 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5799.2404 | 47.2622 |  |  |  |  | 0.4755 | 0.5113 | 0.9738 | [7 empty] | -0.2417 | -0.4896 | 0.6477 | 24511.2311 | 1.0646 | 47.2622 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.2371 | -0.4778 | 0.6353 | 24774.7079 | 1.0452 | 46.4162 | [5 empty] | 0.5115 | 0.5115 | 0.5115 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5799.4366 | 47.2717 |  |  |  |  | 0.4757 | 0.5113 | 0.9731 | [7 empty] | -0.2407 | -0.489 | 0.6466 | 24398.4285 | 1.0627 | 47.2579 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.2374 | -0.4785 | 0.6361 | 24616.786 | 1.0462 | 46.5246 | [5 empty] | 0.512 | 0.5121 | 0.5121 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5800.141 | 47.3058 |  |  |  |  | 0.4756 | 0.5114 | 0.9733 | [7 empty] | -0.2412 | -0.4891 | 0.647 | 24416.6821 | 1.0634 | 47.264 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.237 | -0.479 | 0.6363 | 24713.8241 | 1.0466 | 46.5063 | [5 empty] | 0.513 | 0.5131 | 0.5132 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5801.4338 | 47.3686 |  |  |  |  | 0.4773 | 0.5128 | 0.9771 | [7 empty] | -0.2412 | -0.4917 | 0.6491 | 24547.1363 | 1.0668 | 47.352 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.2373 | -0.479 | 0.6364 | 24434.5666 | 1.0465 | 46.6249 | [5 empty] | 0.5144 | 0.5146 | 0.5149 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5803.3593 | 47.4623 |  |  |  |  | 0.4862 | 0.5182 | 0.9733 | [7 empty] | -0.2251 | -0.4834 | 0.6334 | 22173.4157 | 1.0364 | 47.6817 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.2374 | -0.4797 | 0.6371 | 24312.7465 | 1.0474 | 46.7176 | [5 empty] | 0.5164 | 0.5167 | 0.5171 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5805.9448 | 47.5888 |  |  |  |  | 0.4867 | 0.5197 | 0.975 | [7 empty] | -0.2281 | -0.4834 | 0.635 | 22110.9442 | 1.0392 | 47.7749 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.2377 | -0.4808 | 0.6381 | 24157.315 | 1.0488 | 46.8456 | [5 empty] | 0.5189 | 0.5193 | 0.52 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5809.2061 | 47.7492 |  |  |  |  | 0.4838 | 0.5198 | 0.9934 | [7 empty] | -0.2459 | -0.5015 | 0.6599 | 25030.9012 | 1.085 | 47.7835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2358 | -0.4857 | 0.6411 | 23608.4416 | 1.0523 | 47.3201 | [5 empty] | 0.5219 | 0.5225 | 0.5235 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5813.1493 | 47.9445 |  |  |  |  | 0.4875 | 0.5233 | 0.9993 | [7 empty] | -0.2456 | -0.5043 | 0.662 | 24858.3173 | 1.088 | 47.9936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2361 | -0.4856 | 0.6412 | 23596.714 | 1.0525 | 47.3248 | [5 empty] | 0.5255 | 0.5263 | 0.5276 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5817.7728 | 48.1756 |  |  |  |  | 0.5064 | 0.5378 | 0.9953 | [7 empty] | -0.2211 | -0.4866 | 0.6339 | 20362.2101 | 1.0335 | 48.8694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.2371 | -0.4867 | 0.6427 | 23191.8279 | 1.0543 | 47.5961 | [5 empty] | 0.5297 | 0.5307 | 0.5324 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0489 | 5823.0675 | 48.4427 |  |  |  |  | 0.5011 | 0.5343 | 0.9876 | [7 empty] | -0.2256 | -0.4814 | 0.632 | 20367.9392 | 1.0308 | 48.6618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.2339 | -0.4925 | 0.6458 | 23090.5756 | 1.0586 | 47.9026 | [5 empty] | 0.5345 | 0.5358 | 0.5379 | [5 empty] | 0.1182 | 0.0488 | 5829.0179 | 48.7465 |  |  |  |  | 0.5249 | 0.5571 | 1.0133 | [7 empty] | -0.2202 | -0.4853 | 0.6323 | 18740.6058 | 1.0273 | 50.0105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.2244 | -0.4963 | 0.6439 | 21661.5349 | 1.0522 | 48.6745 | [5 empty] | 0.5399 | 0.5414 | 0.5441 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5835.6027 | 49.0869 |  |  |  |  | 0.535 | 0.5651 | 1.0164 | [7 empty] | -0.2098 | -0.4809 | 0.623 | 17722.9667 | 1.0094 | 50.4768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.2239 | -0.4969 | 0.644 | 21662.582 | 1.0525 | 48.6934 | [5 empty] | 0.546 | 0.5478 | 0.551 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5842.7957 | 49.464 |  |  |  |  | 0.5349 | 0.565 | 1.0163 | [7 empty] | -0.2099 | -0.4808 | 0.623 | 17728.264 | 1.0094 | 50.473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.2239 | -0.4923 | 0.6401 | 19986.8486 | 1.0428 | 49.5112 | [5 empty] | 0.5527 | 0.5548 | 0.5586 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5850.5659 | 49.8778 |  |  |  |  | 0.5434 | 0.5772 | 1.026 | [7 empty] | -0.2186 | -0.4769 | 0.6243 | 17018.9429 | 1.0099 | 51.1775 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.2228 | -0.4926 | 0.6398 | 19969.1143 | 1.0422 | 49.5171 | [5 empty] | 0.56 | 0.5625 | 0.567 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5858.8784 | 50.3281 |  |  |  |  | 0.5524 | 0.5853 | 1.0354 | [7 empty] | -0.2149 | -0.4787 | 0.6238 | 16647.7824 | 1.0077 | 51.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.2215 | -0.495 | 0.6412 | 19549.3698 | 1.0434 | 49.9414 | [5 empty] | 0.5679 | 0.5709 | 0.5761 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5867.6956 | 50.8145 |  |  |  |  | 0.5687 | 0.6075 | 1.0634 | [7 empty] | -0.2333 | -0.4828 | 0.6372 | 16169.0315 | 1.0293 | 52.886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2225 | -0.5018 | 0.6474 | 18434.4478 | 1.0506 | 51.2764 | [5 empty] | 0.5766 | 0.58 | 0.586 | [5 empty] | 0.1181 | 0.0488 | 5876.9768 | 51.3366 |  |  |  |  | 0.6145 | 0.6439 | 1.0388 | [7 empty] | -0.1672 | -0.4175 | 0.5467 | 12318.4629 | 0.8683 | 54.8798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2241 | -0.5017 | 0.6481 | 18467.1238 | 1.0519 | 51.2726 | [5 empty] | 0.5859 | 0.5898 | 0.5967 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 5886.6798 | 51.8939 |  |  |  |  | 0.5794 | 0.6211 | 1.0746 | [7 empty] | -0.2394 | -0.479 | 0.6374 | 15564.0547 | 1.0286 | 53.6415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.2304 | -0.5071 | 0.6561 | 18027.7211 | 1.0636 | 52.1232 | [5 empty] | 0.5959 | 0.6003 | 0.6081 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 5896.761 | 52.4858 |  |  |  |  | 0.6126 | 0.6625 | 1.1312 | [7 empty] | -0.2664 | -0.4924 | 0.6638 | 15034.3191 | 1.0732 | 55.8657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.23 | -0.511 | 0.6592 | 17630.1396 | 1.0673 | 52.7388 | [5 empty] | 0.6065 | 0.6115 | 0.6203 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 5907.1761 | 53.1117 |  |  |  |  | 0.6729 | 0.7077 | 1.1004 | [7 empty] | -0.1719 | -0.4106 | 0.5432 | 11297.8597 | 0.8596 | 58.2074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.2375 | -0.521 | 0.6716 | 16909.4954 | 1.0851 | 54.2653 | [5 empty] | 0.6179 | 0.6235 | 0.6333 | [5 empty] | 0.118 | 0.0488 | 5917.8808 | 53.7709 |  |  |  |  | 0.6877 | 0.7284 | 1.116 | [7 empty] | -0.1853 | -0.4014 | 0.5428 | 10993.0837 | 0.8603 | 59.2472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.2459 | -0.5271 | 0.6811 | 16436.3834 | 1.0989 | 55.3649 | [5 empty] | 0.63 | 0.6362 | 0.6471 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0488 | 5928.8314 | 54.4625 |  |  |  |  | 0.694 | 0.7381 | 1.1363 | [7 empty] | -0.2 | -0.412 | 0.5598 | 11148.2469 | 0.889 | 59.7289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.2471 | -0.5325 | 0.6864 | 16041.8414 | 1.1058 | 56.2376 | [5 empty] | 0.6428 | 0.6497 | 0.6618 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 5939.9845 | 55.1858 |  |  |  |  | 0.6881 | 0.7487 | 1.235 | [7 empty] | -0.2951 | -0.5063 | 0.6919 | 13583.1801 | 1.1182 | 60.2488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.2472 | -0.5323 | 0.6862 | 16043.4437 | 1.1055 | 56.224 | [5 empty] | 0.6563 | 0.6639 | 0.6772 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 5951.2987 | 55.9399 |  |  |  |  | 0.7332 | 0.7776 | 1.1793 | [7 empty] | -0.1953 | -0.4141 | 0.5588 | 10763.2269 | 0.8848 | 61.6523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.2475 | -0.5369 | 0.6902 | 15681.4671 | 1.1103 | 57.0194 | [5 empty] | 0.6705 | 0.6788 | 0.6935 | [5 empty] | 0.1179 | 0.0487 | 5962.7335 | 56.724 |  |  |  |  | 0.733 | 0.7777 | 1.1791 | [7 empty] | -0.1957 | -0.4137 | 0.5587 | 10759.8776 | 0.8837 | 61.6546 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.2478 | -0.5421 | 0.6948 | 15335.6506 | 1.1161 | 57.8697 | [5 empty] | 0.6854 | 0.6946 | 0.7106 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 5974.2507 | 57.537 |  |  |  |  | 0.7567 | 0.8032 | 1.2002 | [7 empty] | -0.1948 | -0.4064 | 0.5522 | 10438.868 | 0.8729 | 62.8656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.2476 | -0.5483 | 0.7 | 14833.6374 | 1.1221 | 59.0939 | [5 empty] | 0.7011 | 0.7111 | 0.7286 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 5985.814 | 58.3782 |  |  |  |  | 0.7827 | 0.84 | 1.2417 | [7 empty] | -0.2265 | -0.4058 | 0.5702 | 10297.9063 | 0.9104 | 64.5709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.2483 | -0.5517 | 0.7032 | 14576.1454 | 1.1259 | 59.786 | [5 empty] | 0.7176 | 0.7284 | 0.7474 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 5997.3897 | 59.2465 |  |  |  |  | 0.807 | 0.8502 | 1.2731 | [7 empty] | -0.1871 | -0.4357 | 0.5724 | 10423.59 | 0.9016 | 65.036 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.2495 | -0.5605 | 0.7113 | 14185.7677 | 1.1369 | 61.1101 | [5 empty] | 0.7347 | 0.7465 | 0.7671 | [5 empty] | 0.1178 | 0.0487 | 6008.9459 | 60.141 |  |  |  |  | 0.8272 | 0.8694 | 1.2896 | [7 empty] | -0.1784 | -0.4318 | 0.5645 | 10204.7737 | 0.8874 | 65.903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.2497 | -0.5629 | 0.7135 | 13972.1659 | 1.1391 | 61.7185 | [5 empty] | 0.7527 | 0.7653 | 0.7876 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6020.4538 | 61.0608 |  |  |  |  | 0.827 | 0.8693 | 1.2891 | [7 empty] | -0.1788 | -0.4313 | 0.5642 | 10201.0696 | 0.8855 | 65.897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.2508 | -0.5707 | 0.7207 | 13625.0734 | 1.1486 | 63.003 | [5 empty] | 0.7714 | 0.785 | 0.809 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6031.8865 | 62.0049 |  |  |  |  | 0.8396 | 0.8945 | 1.3244 | [7 empty] | -0.2216 | -0.4369 | 0.5924 | 10273.1682 | 0.9357 | 67.0165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.2509 | -0.5759 | 0.7252 | 13405.4308 | 1.1545 | 63.8635 | [5 empty] | 0.7908 | 0.8055 | 0.8312 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0487 | 6043.22 | 62.9724 |  |  |  |  | 0.9482 | 0.9719 | 1.2815 | [7 empty] | -0.036 | -0.2988 | 0.3799 | 8183.7166 | 0.6066 | 70.3326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.2504 | -0.583 | 0.731 | 13081.4824 | 1.1619 | 65.1453 | [5 empty] | 0.811 | 0.8267 | 0.8544 | [5 empty] | 0.1177 | 0.0486 | 6054.4327 | 63.9623 |  |  |  |  | 0.9156 | 0.9715 | 1.4002 | [7 empty] | -0.2089 | -0.4307 | 0.5799 | 9721.9107 | 0.9136 | 70.3148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.2518 | -0.588 | 0.7361 | 12893.8639 | 1.1686 | 66.0137 | [5 empty] | 0.832 | 0.8488 | 0.8784 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6065.5049 | 64.9738 |  |  |  |  | 0.9155 | 0.9714 | 1.3999 | [7 empty] | -0.2087 | -0.4303 | 0.5795 | 9718.3782 | 0.9109 | 70.3127 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.2526 | -0.5968 | 0.744 | 12565.308 | 1.1792 | 67.5723 | [5 empty] | 0.8538 | 0.8717 | 0.9033 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6076.4199 | 66.0059 |  |  |  |  | 0.9285 | 0.9967 | 1.4352 | [7 empty] | -0.2508 | -0.4359 | 0.6087 | 9786.0661 | 0.9671 | 71.3619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.2533 | -0.5975 | 0.745 | 12581.5344 | 1.1805 | 67.5744 | [5 empty] | 0.8763 | 0.8955 | 0.9291 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6087.1627 | 67.0577 |  |  |  |  | 0.9591 | 1.0305 | 1.46 | [7 empty] | -0.2505 | -0.4214 | 0.597 | 9502.2533 | 0.9514 | 72.7411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.2524 | -0.6043 | 0.7504 | 12362.5344 | 1.1878 | 68.6994 | [5 empty] | 0.8997 | 0.92 | 0.9559 | [5 empty] | 0.1176 | 0.0486 | 6097.7204 | 68.1284 |  |  |  |  | 1.0436 | 1.0891 | 1.3854 | [7 empty] | -0.0792 | -0.2636 | 0.369 | 7853.1237 | 0.58 | 75.0634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.2533 | -0.6193 | 0.764 | 11991.8329 | 1.2071 | 70.9811 | [5 empty] | 0.9238 | 0.9454 | 0.9835 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6108.0822 | 69.2171 |  |  |  |  | 1.0725 | 1.1225 | 1.4101 | [7 empty] | -0.0831 | -0.248 | 0.3581 | 7731.0166 | 0.5666 | 76.354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.2555 | -0.6291 | 0.7735 | 11773.7961 | 1.2207 | 72.4917 | [5 empty] | 0.9487 | 0.9717 | 1.012 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6118.2392 | 70.3231 |  |  |  |  | 1.0547 | 1.1301 | 1.5721 | [7 empty] | -0.25 | -0.4284 | 0.6022 | 9183.401 | 0.9568 | 76.6424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.2551 | -0.6273 | 0.7717 | 11763.4656 | 1.2172 | 72.4231 | [5 empty] | 0.9744 | 0.9987 | 1.0414 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6128.1836 | 71.4455 |  |  |  |  | 1.0548 | 1.1301 | 1.5725 | [7 empty] | -0.2499 | -0.4289 | 0.6025 | 9186.9433 | 0.9545 | 76.6405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.2555 | -0.6369 | 0.7803 | 11565.5788 | 1.2295 | 73.8713 | [5 empty] | 1.001 | 1.0266 | 1.0718 | [5 empty] | 0.1175 | 0.0486 | 6137.91 | 72.5835 |  |  |  |  | 1.0671 | 1.1537 | 1.6059 | [7 empty] | -0.289 | -0.4345 | 0.6314 | 9248.6544 | 1.0139 | 77.5355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.2539 | -0.6469 | 0.7884 | 11378.251 | 1.2413 | 75.3156 | [5 empty] | 1.0283 | 1.0554 | 1.1031 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0486 | 6147.4137 | 73.7364 |  |  |  |  | 1.1444 | 1.2083 | 1.5138 | [7 empty] | -0.1226 | -0.2576 | 0.389 | 7742.4448 | 0.6182 | 79.5598 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.2556 | -0.6561 | 0.7973 | 11199.169 | 1.254 | 76.8005 | [5 empty] | 1.0564 | 1.085 | 1.1353 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6156.6917 | 74.9035 |  |  |  |  | 1.1447 | 1.2084 | 1.5144 | [7 empty] | -0.1222 | -0.2583 | 0.3893 | 7745.1066 | 0.6139 | 79.5633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.2559 | -0.6646 | 0.8049 | 11069.3822 | 1.2652 | 78.0058 | [5 empty] | 1.0854 | 1.1155 | 1.1685 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6165.7419 | 76.0841 |  |  |  |  | 1.1835 | 1.2432 | 1.5479 | [7 empty] | -0.0997 | -0.2554 | 0.3735 | 7653.7734 | 0.5833 | 80.8236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.2555 | -0.6725 | 0.8117 | 10940.6701 | 1.2752 | 79.1925 | [5 empty] | 1.1152 | 1.1468 | 1.2026 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6174.5634 | 77.2774 |  |  |  |  | 1.228 | 1.2994 | 1.6144 | [7 empty] | -0.1338 | -0.2588 | 0.3969 | 7664.5677 | 0.6338 | 82.8125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.257 | -0.6816 | 0.8205 | 10826.917 | 1.2881 | 80.4324 | [5 empty] | 1.1458 | 1.1791 | 1.2376 | [5 empty] | 0.1174 | 0.0485 | 6183.1561 | 78.4828 |  |  |  |  | 1.28 | 1.3498 | 1.6597 | [7 empty] | -0.1147 | -0.2485 | 0.377 | 7543.1154 | 0.6015 | 84.5551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.2577 | -0.6897 | 0.828 | 10713.7057 | 1.299 | 81.6285 | [5 empty] | 1.1772 | 1.2121 | 1.2736 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6191.521 | 79.6998 |  |  |  |  | 1.2797 | 1.3495 | 1.6603 | [7 empty] | -0.115 | -0.2498 | 0.3781 | 7549.0255 | 0.5973 | 84.5428 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.2578 | -0.6982 | 0.8356 | 10611.3946 | 1.3105 | 82.8007 | [5 empty] | 1.2095 | 1.2461 | 1.3105 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6199.6593 | 80.9276 |  |  |  |  | 1.3185 | 1.3874 | 1.7059 | [7 empty] | -0.1076 | -0.2567 | 0.3791 | 7533.3361 | 0.5951 | 85.8254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.2588 | -0.7056 | 0.8427 | 10508.5924 | 1.3207 | 83.9615 | [5 empty] | 1.2426 | 1.2809 | 1.3484 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6207.5735 | 82.1658 |  |  |  |  | 1.3622 | 1.4425 | 1.7542 | [7 empty] | -0.1322 | -0.2384 | 0.3802 | 7452.2919 | 0.6153 | 87.6495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.2563 | -0.6964 | 0.8333 | 10208.2878 | 1.3026 | 85.6358 | [5 empty] | 1.2765 | 1.3166 | 1.3872 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6215.2661 | 83.4137 |  |  |  |  | 1.3744 | 1.4591 | 1.7991 | [7 empty] | -0.1591 | -0.2711 | 0.4225 | 7600.3922 | 0.6783 | 88.1926 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.2579 | -0.6992 | 0.8365 | 10069.6259 | 1.3059 | 86.984 | [5 empty] | 1.3113 | 1.3532 | 1.427 | [5 empty] | 0.1173 | 0.0485 | 6222.7402 | 84.6707 |  |  |  |  | 1.489 | 1.5368 | 1.6733 | [7 empty] | 0.1025 | -0.0154 | 0.0655 | 6439.2351 | 0.1846 | 90.6737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.258 | -0.6991 | 0.8365 | 10071.231 | 1.3049 | 86.9695 | [5 empty] | 1.3469 | 1.3907 | 1.4678 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0485 | 6229.9997 | 85.9365 |  |  |  |  | 1.4539 | 1.5302 | 1.8795 | [7 empty] | -0.1187 | -0.2804 | 0.4048 | 7523.6071 | 0.6317 | 90.466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.2562 | -0.6842 | 0.8223 | 9753.7349 | 1.2786 | 88.9375 | [5 empty] | 1.3834 | 1.4291 | 1.5095 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0485 | 6237.0482 | 87.2105 |  |  |  |  | 1.4984 | 1.5773 | 1.922 | [7 empty] | -0.1151 | -0.2694 | 0.3937 | 7446.0203 | 0.6171 | 91.9373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.2303 | -0.7236 | 0.8466 | 9704.8507 | 1.3282 | 91.2712 | [5 empty] | 1.4207 | 1.4684 | 1.5523 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0484 | 6243.89 | 88.4922 |  |  |  |  | 1.4543 | 1.5307 | 1.88 | [7 empty] | -0.1191 | -0.2804 | 0.4049 | 7523.4499 | 0.6239 | 90.4821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.1981 | -0.756 | 0.864 | 9734.5034 | 1.3746 | 92.2276 | [5 empty] | 1.4589 | 1.5086 | 1.596 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0484 | 6250.5295 | 89.7811 |  |  |  |  | 1.5148 | 1.612 | 1.9653 | [7 empty] | -0.1768 | -0.2696 | 0.4331 | 7498.216 | 0.6993 | 93.0026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.1984 | -0.7552 | 0.8634 | 9731.9026 | 1.3723 | 92.2183 | [5 empty] | 1.4979 | 1.5496 | 1.6406 | [5 empty] | 0.1172 | 0.0484 | 6256.9713 | 91.0769 |  |  |  |  | 1.5151 | 1.612 | 1.9655 | [7 empty] | -0.1757 | -0.27 | 0.4327 | 7498.4665 | 0.6946 | 93.0021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.1969 | -0.7789 | 0.8849 | 9578.9582 | 1.4103 | 95.2094 | [5 empty] | 1.5378 | 1.5916 | 1.6863 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6263.2202 | 92.379 |  |  |  |  | 1.6797 | 1.7545 | 1.8971 | [7 empty] | 0.0514 | 0.0092 | 0.0765 | 6432.3465 | 0.1951 | 97.2349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.2322 | -0.7862 | 0.9048 | 9394.6399 | 1.4265 | 98.5377 | [5 empty] | 1.5785 | 1.6345 | 1.733 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6269.2809 | 93.6872 |  |  |  |  | 1.6797 | 1.7545 | 1.8968 | [7 empty] | 0.0516 | 0.0096 | 0.0762 | 6431.206 | 0.1727 | 97.2341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.2562 | -0.7757 | 0.9047 | 9265.9811 | 1.4143 | 100.0627 | [5 empty] | 1.6202 | 1.6783 | 1.7806 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6275.1584 | 95.001 |  |  |  |  | 1.6798 | 1.7547 | 1.8969 | [7 empty] | 0.0515 | 0.0097 | 0.0761 | 6430.9666 | 0.1554 | 97.2405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.2569 | -0.7788 | 0.9078 | 9281.5076 | 1.4163 | 100.0609 | [5 empty] | 1.6627 | 1.723 | 1.8293 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6280.8576 | 96.32 |  |  |  |  | 1.6438 | 1.7704 | 2.0945 | [7 empty] | -0.2303 | -0.2052 | 0.4301 | 7263.0125 | 0.7688 | 97.693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.2556 | -0.7875 | 0.9152 | 9230.718 | 1.4282 | 101.2317 | [5 empty] | 1.706 | 1.7687 | 1.8789 | [5 empty] | 0.1171 | 0.0484 | 6286.3834 | 97.6438 |  |  |  |  | 1.6586 | 1.7991 | 2.1361 | [7 empty] | -0.2801 | -0.2134 | 0.4757 | 7325.0384 | 0.8758 | 98.5131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.2266 | -0.8182 | 0.9322 | 9219.864 | 1.4713 | 102.5851 | [5 empty] | 1.7503 | 1.8153 | 1.9295 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6291.7408 | 98.9723 |  |  |  |  | 1.7963 | 1.8853 | 2.0216 | [7 empty] | 0.0339 | 0.0363 | 0.084 | 6391.2025 | 0.2056 | 100.9302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.1973 | -0.8662 | 0.967 | 9174.3842 | 1.554 | 105.4099 | [5 empty] | 1.7954 | 1.8627 | 1.9812 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6296.9347 | 100.3049 |  |  |  |  | 1.796 | 1.8851 | 2.0217 | [7 empty] | 0.0332 | 0.0358 | 0.0847 | 6392.7553 | 0.1995 | 100.924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.1963 | -0.8678 | 0.9683 | 9177.8214 | 1.5536 | 105.4363 | [5 empty] | 1.8414 | 1.9112 | 2.0339 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6301.9699 | 101.6415 |  |  |  |  | 1.8426 | 1.9322 | 2.0655 | [7 empty] | 0.0442 | 0.045 | 0.0729 | 6367.1565 | 0.1796 | 102.2159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.1934 | -0.8799 | 0.9787 | 9132.7843 | 1.5733 | 106.7229 | [5 empty] | 1.8883 | 1.9605 | 2.0875 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6306.8512 | 102.9817 |  |  |  |  | 1.8911 | 1.9823 | 2.1084 | [7 empty] | 0.054 | 0.06 | 0.064 | 6332.0704 | 0.1703 | 103.5654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.2197 | -0.8612 | 0.9698 | 8980.1708 | 1.5383 | 108.5413 | [5 empty] | 1.9361 | 2.0108 | 2.1422 | [5 empty] | 0.117 | 0.0484 | 6311.5835 | 104.3252 |  |  |  |  | 1.8568 | 1.9904 | 2.3542 | [7 empty] | -0.2278 | -0.2337 | 0.4454 | 7241.8864 | 0.7682 | 103.7829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.2275 | -0.8796 | 0.9898 | 8970.943 | 1.5683 | 109.9215 | [5 empty] | 1.9847 | 2.062 | 2.1979 | [5 empty] | 0.117 | 0.0483 | 6316.1712 | 105.6718 |  |  |  |  | 2.0124 | 2.1038 | 2.3094 | [7 empty] | 0.0361 | -0.0342 | 0.1156 | 6542.4449 | 0.1881 | 106.7547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.2561 | -0.8632 | 0.9849 | 8837.8464 | 1.5431 | 111.8305 | [5 empty] | 2.0343 | 2.1142 | 2.2547 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6320.619 | 107.0212 |  |  |  |  | 2.0122 | 2.104 | 2.3088 | [7 empty] | 0.0352 | -0.033 | 0.1153 | 6540.4844 | 0.1858 | 106.7601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.248 | -0.8768 | 0.9945 | 8794.9334 | 1.5633 | 113.2388 | [5 empty] | 2.0847 | 2.1673 | 2.3124 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6324.9314 | 108.3731 |  |  |  |  | 2.0327 | 2.1439 | 2.363 | [7 empty] | -0.0334 | -0.0397 | 0.1742 | 6603.7179 | 0.3297 | 107.781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.2524 | -0.8666 | 0.9867 | 8766.9171 | 1.5431 | 113.2514 | [5 empty] | 2.1361 | 2.2213 | 2.3712 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6329.1127 | 109.7273 |  |  |  |  | 2.1403 | 2.2383 | 2.4327 | [7 empty] | 0.0492 | -0.0037 | 0.0854 | 6472.5832 | 0.1484 | 110.149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.2559 | -0.9322 | 1.049 | 8909.5613 | 1.6507 | 114.505 | [5 empty] | 2.1884 | 2.2763 | 2.431 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6333.1671 | 111.0836 |  |  |  |  | 2.1604 | 2.2799 | 2.4844 | [7 empty] | -0.0241 | -0.0037 | 0.1503 | 6522.703 | 0.3168 | 111.1717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.2504 | -0.9371 | 1.0516 | 8845.5345 | 1.6571 | 115.8103 | [5 empty] | 2.2415 | 2.3323 | 2.4919 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6337.0989 | 112.4418 |  |  |  |  | 2.2116 | 2.3312 | 2.5464 | [7 empty] | -0.0188 | -0.013 | 0.1489 | 6535.7817 | 0.3006 | 112.4172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.2528 | -0.991 | 1.1031 | 8956.3465 | 1.7465 | 116.8401 | [5 empty] | 2.2956 | 2.3892 | 2.5538 | [5 empty] | 0.1169 | 0.0483 | 6340.912 | 113.8016 |  |  |  |  | 2.2785 | 2.3866 | 2.6165 | [7 empty] | 0.027 | -0.0325 | 0.1208 | 6540.0973 | 0.2001 | 113.7402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.2568 | -1.0258 | 1.1373 | 8885.946 | 1.8069 | 120.0118 | [5 empty] | 2.3506 | 2.447 | 2.6167 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6344.6104 | 115.1629 |  |  |  |  | 2.3196 | 2.434 | 2.622 | [7 empty] | 0.0385 | 0.0307 | 0.0803 | 6422.0298 | 0.1818 | 114.8597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.2498 | -1.0295 | 1.1384 | 8821.8458 | 1.812 | 121.2691 | [5 empty] | 2.4064 | 2.5058 | 2.6807 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6348.1979 | 116.5255 |  |  |  |  | 2.3941 | 2.4945 | 2.7261 | [7 empty] | 0.0785 | -0.0281 | 0.0855 | 6498.6632 | 0.1289 | 116.2635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.2551 | -1.0554 | 1.1646 | 8800.2486 | 1.8555 | 123.1451 | [5 empty] | 2.4632 | 2.5656 | 2.7457 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6351.6782 | 117.8891 |  |  |  |  | 2.4534 | 2.5669 | 2.7958 | [7 empty] | 0.0493 | -0.0118 | 0.0904 | 6489.312 | 0.1499 | 117.9175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.2503 | -1.0549 | 1.1627 | 8795.5221 | 1.8506 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5209 | 2.6263 | 2.8117 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6355.0548 | 119.2536 |  |  |  |  | 2.5298 | 2.6314 | 2.854 | [7 empty] | 0.1104 | -0.0026 | 0.0513 | 6439.1826 | 0.0901 | 119.3654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.2532 | -1.0664 | 1.1745 | 8760.8716 | 1.8683 | 124.4669 | [5 empty] | 2.5796 | 2.6881 | 2.8789 | [5 empty] | 0.1168 | 0.0483 | 6358.3313 | 120.6188 |  |  |  |  | 2.5815 | 2.7031 | 2.857 | [7 empty] | 0.0939 | 0.105 | 0.0612 | 6286.4251 | 0.1452 | 120.9489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.2101 | -1.0796 | 1.1743 | 8682.3551 | 1.8988 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6391 | 2.7507 | 2.947 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0483 | 6361.511 | 121.9846 |  |  |  |  | 2.6784 | 2.7835 | 3.0035 | [7 empty] | 0.1341 | 0.0167 | 0.036 | 6400.4502 | 0.0936 | 122.6904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.2117 | -1.0925 | 1.1871 | 8648.8114 | 1.9195 | 127.403 | [5 empty] | 2.6996 | 2.8144 | 3.0163 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0483 | 6364.5971 | 123.3509 |  |  |  |  | 2.6988 | 2.8237 | 3.0707 | [7 empty] | 0.0567 | -0.0066 | 0.0813 | 6478.3007 | 0.134 | 123.5487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.1669 | -1.1014 | 1.1841 | 8570.2684 | 1.9498 | 128.7905 | [5 empty] | 2.761 | 2.879 | 3.0865 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0483 | 6367.5929 | 124.7174 |  |  |  |  | 2.7188 | 2.8676 | 3.1388 | [7 empty] | -0.0331 | -0.024 | 0.1663 | 6553.143 | 0.3312 | 124.4784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.1746 | -1.1178 | 1.2019 | 8556.239 | 1.9743 | 130.1292 | [5 empty] | 2.8233 | 2.9446 | 3.1579 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0482 | 6370.5013 | 126.084 |  |  |  |  | 2.8426 | 2.9576 | 3.1483 | [7 empty] | 0.1552 | 0.0769 | 0.048 | 6312.0241 | 0.084 | 126.3528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.21 | -1.1489 | 1.2409 | 8576.9189 | 2.0156 | 131.9175 | [5 empty] | 2.8866 | 3.0112 | 3.2303 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0482 | 6373.3253 | 127.4506 |  |  |  |  | 2.9534 | 3.0985 | 3.3875 | [7 empty] | 0.0231 | -0.0274 | 0.1203 | 6525.6527 | 0.2182 | 129.2135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.2072 | -1.1592 | 1.2501 | 8539.1812 | 2.0331 | 133.2847 | [5 empty] | 2.9508 | 3.0787 | 3.3038 | [5 empty] | 0.1167 | 0.0482 | 6376.0677 | 128.8171 |  |  |  |  | 2.9683 | 3.1421 | 3.3936 | [7 empty] | -0.0493 | 0.0393 | 0.1662 | 6470.5245 | 0.412 | 130.0813 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -0.2435 | -1.1885 | 1.2881 | 8557.3378 | 2.0727 | 134.9905 | [5 empty] | 3.0159 | 3.1473 | 3.3783 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6378.7314 | 130.1833 |  |  |  |  | 3.1261 | 3.2673 | 3.4607 | [7 empty] | 0.1301 | 0.1144 | 0.0675 | 6294.3849 | 0.1506 | 132.528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -0.2455 | -1.204 | 1.3035 | 8543.3549 | 2.0969 | 136.1352 | [5 empty] | 3.082 | 3.2168 | 3.454 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6381.3189 | 131.5491 |  |  |  |  | 3.2284 | 3.3515 | 3.6142 | [7 empty] | 0.1752 | 0.0216 | 0.0643 | 6392.4942 | 0.2086 | 134.14 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -0.2008 | -1.2178 | 1.3052 | 8476.5489 | 2.1354 | 137.6938 | [5 empty] | 3.149 | 3.2873 | 3.5307 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6383.8327 | 132.9144 |  |  |  |  | 3.2252 | 3.3469 | 3.6146 | [7 empty] | 0.1763 | 0.0139 | 0.0688 | 6401.3876 | 0.1953 | 134.052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -0.1938 | -1.2318 | 1.3171 | 8451.3438 | 2.1613 | 138.9251 | [5 empty] | 3.2169 | 3.3588 | 3.6084 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6386.2754 | 134.2792 |  |  |  |  | 3.2607 | 3.3995 | 3.7165 | [7 empty] | 0.0987 | -0.0391 | 0.0891 | 6503.4759 | 0.1529 | 135.0469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.1542 | -1.2388 | 1.3152 | 8385.3474 | 2.1918 | 140.3283 | [5 empty] | 3.2858 | 3.4313 | 3.6873 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6388.6494 | 135.6432 |  |  |  |  | 3.3325 | 3.5045 | 3.7893 | [7 empty] | 0.0216 | 0.0284 | 0.0971 | 6455.6447 | 0.23 | 137.0002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -0.1478 | -1.2502 | 1.325 | 8358.9872 | 2.2138 | 141.5222 | [5 empty] | 3.3557 | 3.5048 | 3.7672 | [5 empty] | 0.1166 | 0.0482 | 6390.9568 | 137.0064 |  |  |  |  | 3.4928 | 3.6186 | 3.8982 | [7 empty] | 0.217 | 0.0256 | 0.103 | 6378.2993 | 0.2887 | 139.079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -0.193 | -1.2918 | 1.3752 | 8395.0928 | 2.2646 | 143.3872 | [5 empty] | 3.4264 | 3.5793 | 3.8483 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0482 | 6393.2 | 138.3687 |  |  |  |  | 3.522 | 3.6878 | 3.9682 | [7 empty] | 0.0885 | 0.0488 | 0.028 | 6407.0326 | 0.1151 | 140.3183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -0.1939 | -1.3094 | 1.3926 | 8381.6649 | 2.2935 | 144.6375 | [5 empty] | 3.4982 | 3.6548 | 3.9304 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0482 | 6395.3811 | 139.73 |  |  |  |  | 3.5543 | 3.7438 | 4.0666 | [7 empty] | -0.008 | 0.0081 | 0.1308 | 6493.5381 | 0.2922 | 141.3095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -0.2333 | -1.3366 | 1.4283 | 8391.8773 | 2.3239 | 146.3319 | [5 empty] | 3.5709 | 3.7313 | 4.0136 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0482 | 6397.502 | 141.0902 |  |  |  |  | 3.7346 | 3.8887 | 4.1477 | [7 empty] | 0.1889 | 0.0912 | 0.0843 | 6328.1625 | 0.2047 | 143.8298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -0.1825 | -1.3647 | 1.4442 | 8308.6693 | 2.4033 | 149.2294 | [5 empty] | 3.6445 | 3.8088 | 4.0979 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0482 | 6399.5649 | 142.4492 |  |  |  |  | 3.8394 | 3.9728 | 4.2984 | [7 empty] | 0.2448 | 0.0011 | 0.1367 | 6403.9281 | 0.3943 | 145.2639 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -0.1836 | -1.3874 | 1.4666 | 8301.5492 | 2.4411 | 150.5432 | [5 empty] | 3.7191 | 3.8873 | 4.1833 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0481 | 6401.5717 | 143.807 |  |  |  |  | 3.842 | 3.9752 | 4.2944 | [7 empty] | 0.2497 | 0.0098 | 0.1386 | 6393.121 | 0.3778 | 145.3047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -0.1329 | -1.402 | 1.4714 | 8247.9557 | 2.4968 | 152.0429 | [5 empty] | 3.7947 | 3.9669 | 4.2698 | [5 empty] | 0.1165 | 0.0481 | 6403.524 | 145.1635 |  |  |  |  | 3.8749 | 4.0294 | 4.418 | [7 empty] | 0.1457 | -0.0677 | 0.1195 | 6515.0842 | 0.2684 | 146.2182 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -0.1164 | -1.4048 | 1.4715 | 8210.6576 | 2.51 | 153.1011 | [5 empty] | 3.8712 | 4.0474 | 4.3573 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6405.4238 | 146.5186 |  |  |  |  | 3.9164 | 4.1324 | 4.5086 | [7 empty] | -0.0449 | -0.0145 | 0.1731 | 6531.2592 | 0.3689 | 147.9288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -0.1798 | -1.452 | 1.5291 | 8256.6049 | 2.5554 | 154.9115 | [5 empty] | 3.9487 | 4.1289 | 4.446 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6407.2727 | 147.8722 |  |  |  |  | 4.0678 | 4.2451 | 4.5149 | [7 empty] | 0.1809 | 0.121 | 0.0973 | 6316.5659 | 0.1798 | 149.7691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -0.1784 | -1.4679 | 1.5444 | 8238.8925 | 2.5825 | 156.1919 | [5 empty] | 4.0271 | 4.2115 | 4.5358 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6409.0725 | 149.2242 |  |  |  |  | 4.177 | 4.3615 | 4.7165 | [7 empty] | 0.1332 | 0.0214 | 0.0316 | 6431.898 | 0.1499 | 151.6348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -0.2233 | -1.5046 | 1.5894 | 8254.5914 | 2.6236 | 158.0821 | [5 empty] | 4.1065 | 4.2951 | 4.6267 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6410.8246 | 150.5747 |  |  |  |  | 4.2103 | 4.4235 | 4.8048 | [7 empty] | 0.0289 | 0.005 | 0.0975 | 6484.483 | 0.2209 | 152.6151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -0.2173 | -1.5264 | 1.6095 | 8241.7276 | 2.6593 | 159.3856 | [5 empty] | 4.1869 | 4.3797 | 4.7187 | [5 empty] | 0.1164 | 0.0481 | 6412.5306 | 151.9235 |  |  |  |  | 4.4027 | 4.5818 | 4.8929 | [7 empty] | 0.2281 | 0.0986 | 0.1226 | 6334.3458 | 0.298 | 155.0762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -0.2158 | -1.5488 | 1.6311 | 8221.4959 | 2.6924 | 161.0339 | [5 empty] | 4.2682 | 4.4653 | 4.8118 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6414.192 | 153.2706 |  |  |  |  | 4.4028 | 4.5814 | 4.8886 | [7 empty] | 0.232 | 0.1035 | 0.1282 | 6328.6401 | 0.2699 | 155.0696 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -0.2054 | -1.5541 | 1.6342 | 8224.0014 | 2.696 | 161.0221 | [5 empty] | 4.3505 | 4.5519 | 4.9061 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6415.8103 | 154.6158 |  |  |  |  | 4.5111 | 4.6746 | 5.0718 | [7 empty] | 0.2564 | -0.0144 | 0.1534 | 6428.3033 | 0.4299 | 156.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -0.2124 | -1.5688 | 1.65 | 8212.9302 | 2.7075 | 162.1553 | [5 empty] | 4.4338 | 4.6396 | 5.0014 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6417.3866 | 155.9593 |  |  |  |  | 4.5558 | 4.7552 | 5.197 | [7 empty] | 0.1203 | -0.0502 | 0.0984 | 6505.236 | 0.2152 | 157.7057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -0.2083 | -1.5945 | 1.6743 | 8195.1184 | 2.7409 | 163.8306 | [5 empty] | 4.5181 | 4.7283 | 5.0979 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6418.9226 | 157.3009 |  |  |  |  | 4.5714 | 4.8058 | 5.2015 | [7 empty] | 0.0318 | 0.0314 | 0.0861 | 6461.548 | 0.2085 | 158.4599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -0.2049 | -1.6109 | 1.6898 | 8178.5265 | 2.7565 | 165.0761 | [5 empty] | 4.6034 | 4.818 | 5.1955 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6420.4193 | 158.6405 |  |  |  |  | 4.7644 | 4.9545 | 5.2949 | [7 empty] | 0.2572 | 0.0997 | 0.1501 | 6336.8518 | 0.333 | 160.6466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -0.2061 | -1.6383 | 1.7169 | 8173.7334 | 2.7846 | 166.453 | [5 empty] | 4.6896 | 4.9087 | 5.2942 | [5 empty] | 0.1163 | 0.0481 | 6421.878 | 159.9781 |  |  |  |  | 4.8695 | 5.0447 | 5.5354 | [7 empty] | 0.2457 | -0.0985 | 0.1955 | 6507.2292 | 0.5282 | 161.9513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -0.1998 | -1.6657 | 1.7426 | 8167.9249 | 2.8152 | 167.7418 | [5 empty] | 4.7768 | 5.0005 | 5.394 | [5 empty] | 0.1162 | 0.0481 | 6423.3 | 161.3138 |  |  |  |  | 4.8876 | 5.1138 | 5.5389 | [7 empty] | 0.1152 | 0.0177 | 0.0304 | 6450.127 | 0.112 | 162.9391 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -0.2029 | -1.6769 | 1.7542 | 8149.5512 | 2.8124 | 168.9312 | [5 empty] | 4.865 | 5.0933 | 5.495 | [5 empty] | 0.1162 | 0.048 | 6424.6863 | 162.6473 |  |  |  |  | 4.9201 | 5.1763 | 5.627 | [7 empty] | 0.0071 | 0.0028 | 0.1181 | 6494.9295 | 0.2529 | 163.8251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -0.2037 | -1.6971 | 1.7743 | 8141.6708 | 2.823 | 170.0959 | [5 empty] | 4.9542 | 5.1872 | 5.597 | [5 empty] | 0.1162 | 0.048 | 6426.0379 | 163.9787 |  |  |  |  | 4.954 | 5.239 | 5.7251 | [7 empty] | -0.102 | -0.0255 | 0.2303 | 6550.5627 | 0.4969 | 164.7067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -0.192 | -1.7319 | 1.8064 | 8129.9769 | 2.8528 | 171.8227 | [5 empty] | 5.0443 | 5.2821 | 5.7002 | [5 empty] | 0.1162 | 0.048 | 6427.3562 | 165.308 |  |  |  |  | 5.1406 | 5.3723 | 5.7356 | [7 empty] | 0.1898 | 0.1272 | 0.1082 | 6346.9876 | 0.1863 | 166.5562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -0.1861 | -1.7471 | 1.8203 | 8113.0641 | 2.8532 | 173.0243 | [5 empty] | 5.1355 | 5.378 | 5.8046 | [5 empty] | 0.1162 | 0.048 | 6428.6419 | 166.6351 |  |  |  |  | 5.2771 | 5.5029 | 5.9182 | [7 empty] | 0.2114 | 0.0674 | 0.0972 | 6389.4095 | 0.2449 | 168.3379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -0.1865 | -1.7795 | 1.8524 | 8101.2801 | 2.8685 | 174.8786 | [5 empty] | 5.2276 | 5.475 | 5.9101 | [5 empty] | 0.1161 | 0.048 | 6429.8963 | 167.96 |  |  |  |  | 5.3202 | 5.5686 | 6.0743 | [7 empty] | 0.0939 | -0.0368 | 0.0877 | 6501.4724 | 0.1634 | 169.2231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -0.186 | -1.8017 | 1.8742 | 8094.6356 | 2.876 | 176.0889 | [5 empty] | 5.3208 | 5.573 | 6.0167 | [5 empty] | 0.1161 | 0.048 | 6431.12 | 169.2826 |  |  |  |  | 5.3635 | 5.6652 | 6.183 | [7 empty] | -0.0828 | -0.0201 | 0.2103 | 6537.2916 | 0.4577 | 170.5118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -0.1807 | -1.8272 | 1.8985 | 8080.0697 | 2.8877 | 177.7082 | [5 empty] | 5.4149 | 5.6721 | 6.1244 | [5 empty] | 0.1161 | 0.048 | 6432.3142 | 170.6029 |  |  |  |  | 5.3675 | 5.6677 | 6.1827 | [7 empty] | -0.0753 | -0.0167 | 0.2021 | 6532.6198 | 0.4341 | 170.5451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -0.1761 | -1.8428 | 1.9132 | 8067.293 | 2.8893 | 178.8578 | [5 empty] | 5.51 | 5.7722 | 6.2333 | [5 empty] | 0.1161 | 0.048 | 6433.4797 | 171.9209 |  |  |  |  | 5.5558 | 5.7997 | 6.1881 | [7 empty] | 0.2298 | 0.1396 | 0.1461 | 6338.9856 | 0.2452 | 172.2796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -0.1751 | -1.8648 | 1.9348 | 8052.9083 | 2.894 | 180.4303 | [5 empty] | 5.6062 | 5.8734 | 6.3434 | [5 empty] | 0.116 | 0.048 | 6434.6174 | 173.2366 |  |  |  |  | 5.6992 | 5.9347 | 6.4454 | [7 empty] | 0.2211 | -0.0145 | 0.1223 | 6452.4233 | 0.3277 | 174.0261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -0.1725 | -1.8875 | 1.9568 | 8048.6914 | 2.9047 | 181.5689 | [5 empty] | 5.7033 | 5.9756 | 6.4545 | [5 empty] | 0.116 | 0.0479 | 6435.728 | 174.5498 |  |  |  |  | 5.747 | 6.0053 | 6.5873 | [7 empty] | 0.1149 | -0.0925 | 0.1404 | 6535.6203 | 0.2571 | 174.9281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -0.1626 | -1.9173 | 1.9849 | 8035.6964 | 2.9258 | 183.3197 | [5 empty] | 5.8014 | 6.0789 | 6.5669 | [5 empty] | 0.1159 | 0.0479 | 6436.8123 | 175.8607 |  |  |  |  | 5.7804 | 6.1056 | 6.5997 | [7 empty] | -0.0534 | 0.0634 | 0.17 | 6468.7985 | 0.4233 | 176.1971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -0.161 | -1.9397 | 2.0068 | 8030.8736 | 2.9354 | 184.5075 | [5 empty] | 5.9005 | 6.1832 | 6.6803 | [5 empty] | 0.1158 | 0.0479 | 6437.8713 | 177.1691 |  |  |  |  | 5.9873 | 6.2456 | 6.6958 | [7 empty] | 0.244 | 0.1055 | 0.1406 | 6368.9092 | 0.2676 | 177.9447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -0.1558 | -1.9651 | 2.0311 | 8018.2823 | 2.9483 | 186.1507 | [5 empty] | 6.0007 | 6.2886 | 6.795 | [5 empty] | 0.1156 | 0.0478 | 6438.9055 | 178.4751 |  |  |  |  | 5.9874 | 6.2439 | 6.6937 | [7 empty] | 0.2505 | 0.1051 | 0.1465 | 6367.6042 | 0.2822 | 177.9237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -0.1479 | -1.9885 | 2.0532 | 8012.4011 | 2.9636 | 187.3515 | [5 empty] | 6.1018 | 6.395 | 6.9107 | [5 empty] | 0.1155 | 0.0477 | 6439.9158 | 179.7786 |  |  |  |  | 6.1389 | 6.3833 | 6.9416 | [7 empty] | 0.2637 | -0.0313 | 0.1679 | 6456.4256 | 0.4257 | 179.6364 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -0.0969 | -2.0641 | 2.1224 | 8035.6264 | 3.0811 | 188.7523 | [5 empty] | 6.204 | 6.5025 | 7.0277 | [5 empty] | 0.1153 | 0.0477 | 6440.9027 | 181.0796 |  |  |  |  | 6.1989 | 6.5416 | 7.0542 | [7 empty] | -0.0272 | 0.0876 | 0.148 | 6448.8927 | 0.3704 | 181.5488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -0.0978 | -2.07 | 2.1283 | 8016.515 | 3.0657 | 189.9791 | [5 empty] | 6.3071 | 6.6111 | 7.1458 | [5 empty] | 0.1151 | 0.0476 | 6441.8671 | 182.378 |  |  |  |  | 6.4426 | 6.7052 | 7.1707 | [7 empty] | 0.3235 | 0.1299 | 0.224 | 6344.1798 | 0.4184 | 183.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -0.0177 | -2.1715 | 2.2229 | 8053.7714 | 3.2432 | 191.3155 | [5 empty] | 6.4113 | 6.7207 | 7.265 | [5 empty] | 0.115 | 0.0475 | 6442.8095 | 183.674 |  |  |  |  | 6.4416 | 6.706 | 7.1754 | [7 empty] | 0.3151 | 0.1254 | 0.2148 | 6348.8292 | 0.3985 | 183.5002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 0.0041 | -2.2126 | 2.2628 | 8058.7696 | 3.2938 | 192.5142 | [5 empty] | 6.5165 | 6.8314 | 7.3854 | [5 empty] | 0.1147 | 0.0474 | 6443.7305 | 184.9673 |  |  |  |  | 6.5914 | 6.8319 | 7.4075 | [7 empty] | 0.3684 | -0.0138 | 0.2609 | 6424.487 | 0.6133 | 184.973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -0.0675 | -2.242 | 2.2965 | 8071.9386 | 3.2492 | 194.2114 | [5 empty] | 6.6227 | 6.9432 | 7.507 | [5 empty] | 0.1145 | 0.0473 | 6444.6308 | 186.2581 |  |  |  |  | 6.6537 | 6.9655 | 7.5601 | [7 empty] | 0.1334 | 0.005 | 0.0463 | 6466.459 | 0.0998 | 186.5141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -0.0584 | -2.2578 | 2.3115 | 8059.2299 | 3.2552 | 195.4024 | [5 empty] | 6.7299 | 7.056 | 7.6297 | [5 empty] | 0.1143 | 0.0472 | 6445.511 | 187.5463 |  |  |  |  | 6.8805 | 7.1301 | 7.6739 | [7 empty] | 0.4196 | 0.0599 | 0.3056 | 6372.7131 | 0.6444 | 188.3842 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -0.1283 | -2.3086 | 2.3681 | 8090.5782 | 3.2458 | 197.027 | [5 empty] | 6.8381 | 7.1699 | 7.7536 | [5 empty] | 0.114 | 0.0471 | 6446.3716 | 188.8319 |  |  |  |  | 6.878 | 7.1299 | 7.6737 | [7 empty] | 0.4113 | 0.0609 | 0.2976 | 6373.9012 | 0.627 | 188.382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -0.1251 | -2.3253 | 2.3843 | 8079.2494 | 3.2483 | 198.2749 | [5 empty] | 6.9474 | 7.2849 | 7.8787 | [5 empty] | 0.1138 | 0.047 | 6447.2132 | 190.1148 |  |  |  |  | 7.0249 | 7.284 | 7.9387 | [7 empty] | 0.3572 | -0.067 | 0.2688 | 6462.2127 | 0.6277 | 190.1048 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -0.0457 | -2.336 | 2.3882 | 8039.7997 | 3.299 | 199.6232 | [5 empty] | 7.0576 | 7.401 | 8.0049 | [5 empty] | 0.1135 | 0.0469 | 6448.0362 | 191.3952 |  |  |  |  | 7.1121 | 7.4794 | 8.1308 | [7 empty] | 0.0201 | 0.0026 | 0.1035 | 6493.6854 | 0.1863 | 192.2524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -0.0382 | -2.3471 | 2.3987 | 8023.7686 | 3.2979 | 200.8743 | [5 empty] | 7.1689 | 7.5181 | 8.1323 | [5 empty] | 0.1132 | 0.0468 | 6448.8412 | 192.6728 |  |  |  |  | 7.1524 | 7.5625 | 8.2478 | [7 empty] | -0.1306 | -0.0152 | 0.2516 | 6535.6428 | 0.4809 | 193.1536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 0.0517 | -2.3726 | 2.42 | 7994.0436 | 3.3805 | 202.2759 | [5 empty] | 7.2813 | 7.6363 | 8.2609 | [5 empty] | 0.1129 | 0.0467 | 6449.6288 | 193.9478 |  |  |  |  | 7.3996 | 7.7344 | 8.2527 | [7 empty] | 0.2644 | 0.1853 | 0.2053 | 6343.6494 | 0.2895 | 194.9953 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 0.057 | -2.389 | 2.4362 | 7983.3646 | 3.3849 | 203.548 | [5 empty] | 7.3946 | 7.7556 | 8.3906 | [5 empty] | 0.1126 | 0.0466 | 6450.3994 | 195.2202 |  |  |  |  | 7.4005 | 7.7369 | 8.2481 | [7 empty] | 0.2633 | 0.1952 | 0.2117 | 6338.5065 | 0.2855 | 195.0211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -0.0152 | -2.4331 | 2.4828 | 8006.3428 | 3.3601 | 205.2918 | [5 empty] | 7.509 | 7.876 | 8.5215 | [5 empty] | 0.1123 | 0.0464 | 6451.1534 | 196.4898 |  |  |  |  | 7.5777 | 7.8779 | 8.5358 | [7 empty] | 0.3398 | 0.0017 | 0.2318 | 6430.302 | 0.5026 | 196.5096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -0.0147 | -2.4388 | 2.4884 | 7988.9275 | 3.348 | 206.5731 | [5 empty] | 7.6244 | 7.9974 | 8.6536 | [5 empty] | 0.112 | 0.0463 | 6451.8913 | 197.7568 |  |  |  |  | 7.6315 | 7.9652 | 8.7001 | [7 empty] | 0.199 | -0.0751 | 0.1494 | 6500.9328 | 0.3185 | 197.4222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -0.0855 | -2.4576 | 2.5116 | 7996.2156 | 3.2994 | 208.0828 | [5 empty] | 7.7408 | 8.12 | 8.7869 | [5 empty] | 0.1117 | 0.0462 | 6452.6136 | 199.021 |  |  |  |  | 7.7446 | 8.0892 | 8.8188 | [7 empty] | 0.191 | -0.0521 | 0.1263 | 6490.0072 | 0.2719 | 198.7046 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -0.079 | -2.4836 | 2.5368 | 7997.4718 | 3.3177 | 209.0554 | [5 empty] | 7.8583 | 8.2436 | 8.9214 | [5 empty] | 0.1114 | 0.046 | 6453.3206 | 200.2825 |  |  |  |  | 8.0147 | 8.3102 | 9.0088 | [7 empty] | 0.4257 | -0.0131 | 0.3199 | 6424.6522 | 0.6726 | 200.9561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -0.0755 | -2.5184 | 2.5711 | 7993.8823 | 3.343 | 210.7583 | [5 empty] | 7.9768 | 8.3683 | 9.057 | [5 empty] | 0.111 | 0.0459 | 6454.0127 | 201.5413 |  |  |  |  | 8.055 | 8.3985 | 9.1211 | [7 empty] | 0.2655 | -0.0153 | 0.1662 | 6456.7485 | 0.3627 | 201.8435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -0.0721 | -2.5158 | 2.5681 | 7990.3411 | 3.327 | 210.8095 | [5 empty] | 8.0963 | 8.4941 | 9.1938 | [5 empty] | 0.1107 | 0.0457 | 6454.6904 | 202.7974 |  |  |  |  | 8.127 | 8.5229 | 9.3157 | [7 empty] | 0.0733 | -0.0711 | 0.1226 | 6522.6582 | 0.1566 | 203.0831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -0.0645 | -2.5492 | 2.6007 | 7967.7157 | 3.3516 | 213.6148 | [5 empty] | 8.2169 | 8.621 | 9.3318 | [5 empty] | 0.1103 | 0.0456 | 6455.3541 | 204.0508 |  |  |  |  | 8.1567 | 8.6022 | 9.3304 | [7 empty] | -0.0455 | 0.0394 | 0.1559 | 6487.5684 | 0.3078 | 203.8662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -0.0691 | -2.5739 | 2.6255 | 7988.2526 | 3.3623 | 213.4655 | [5 empty] | 8.3385 | 8.749 | 9.4711 | [5 empty] | 0.11 | 0.0455 | 6456.004 | 205.3014 |  |  |  |  | 8.4332 | 8.8228 | 9.4656 | [7 empty] | 0.2403 | 0.1437 | 0.1633 | 6383.8531 | 0.2277 | 206.0165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -0.057 | -2.5882 | 2.6387 | 7977.8761 | 3.3706 | 214.5753 | [5 empty] | 8.4611 | 8.8781 | 9.6114 | [5 empty] | 0.1096 | 0.0453 | 6456.6407 | 206.5492 |  |  |  |  | 8.6105 | 8.963 | 9.7852 | [7 empty] | 0.2999 | -0.0862 | 0.2313 | 6488.0014 | 0.494 | 207.363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -0.0503 | -2.6029 | 2.6529 | 7960.3357 | 3.3745 | 216.2794 | [5 empty] | 8.5848 | 9.0082 | 9.753 | [5 empty] | 0.1092 | 0.0452 | 6457.2643 | 207.7943 |  |  |  |  | 8.6533 | 9.0874 | 9.7908 | [7 empty] | 0.1121 | 0.1087 | 0.0636 | 6425.9824 | 0.1054 | 208.5446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -0.0392 | -2.6187 | 2.6678 | 7952.3325 | 3.3843 | 217.3491 | [5 empty] | 8.7095 | 9.1395 | 9.8958 | [5 empty] | 0.1088 | 0.045 | 6457.8753 | 209.0366 |  |  |  |  | 8.7016 | 9.1676 | 10.0017 | [7 empty] | -0.0487 | -0.0352 | 0.1768 | 6525.5215 | 0.2702 | 209.3009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -0.0319 | -2.6467 | 2.6952 | 7944.5329 | 3.4046 | 219.0243 | [5 empty] | 8.8353 | 9.2719 | 10.0398 | [5 empty] | 0.1085 | 0.0448 | 6458.4739 | 210.2762 |  |  |  |  | 8.8239 | 9.319 | 10.1459 | [7 empty] | -0.1105 | -0.0006 | 0.2236 | 6519.2308 | 0.3966 | 210.7139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -0.0291 | -2.673 | 2.7212 | 7944.715 | 3.4207 | 220.1577 | [5 empty] | 8.9621 | 9.4054 | 10.1849 | [5 empty] | 0.1081 | 0.0447 | 6459.0606 | 211.513 |  |  |  |  | 8.849 | 9.4024 | 10.1529 | [7 empty] | -0.2497 | 0.1267 | 0.367 | 6482.0799 | 0.7514 | 211.4858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 0.0459 | -2.7734 | 2.8186 | 7973.7368 | 3.574 | 221.4541 | [5 empty] | 9.09 | 9.5399 | 10.3313 | [5 empty] | 0.1077 | 0.0445 | 6459.6355 | 212.7471 |  |  |  |  | 9.0252 | 9.4806 | 10.1581 | [7 empty] | 0.1367 | 0.1839 | 0.1424 | 6388.896 | 0.1858 | 212.205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 0.0672 | -2.7911 | 2.8358 | 7963.3994 | 3.5937 | 222.6208 | [5 empty] | 9.2189 | 9.6756 | 10.4789 | [5 empty] | 0.1073 | 0.0444 | 6460.199 | 213.9784 |  |  |  |  | 9.2242 | 9.6685 | 10.5063 | [7 empty] | 0.1291 | -0.0042 | 0.0532 | 6479.2556 | 0.097 | 213.9143 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 0.1417 | -2.8578 | 2.9022 | 7970.7795 | 3.7099 | 223.894 | [5 empty] | 9.3489 | 9.8124 | 10.6276 | [5 empty] | 0.1069 | 0.0442 | 6460.7514 | 215.2069 |  |  |  |  | 9.3014 | 9.8477 | 10.657 | [7 empty] | -0.1592 | 0.0887 | 0.2698 | 6485.0275 | 0.5365 | 215.5219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 0.1584 | -2.8589 | 2.9034 | 7950.9771 | 3.7077 | 225.0779 | [5 empty] | 9.4799 | 9.9503 | 10.7776 | [5 empty] | 0.1065 | 0.044 | 6461.293 | 216.4326 |  |  |  |  | 9.6096 | 10.0553 | 10.812 | [7 empty] | 0.2475 | 0.1299 | 0.165 | 6399.7341 | 0.2355 | 217.3579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 0.0898 | -2.9226 | 2.9666 | 7984.7929 | 3.7084 | 226.583 | [5 empty] | 9.6119 | 10.0892 | 10.9288 | [5 empty] | 0.1061 | 0.0439 | 6461.824 | 217.6555 |  |  |  |  | 9.6089 | 10.0574 | 10.815 | [7 empty] | 0.2381 | 0.13 | 0.1576 | 6401.2333 | 0.2136 | 217.376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 0.0793 | -2.9468 | 2.9906 | 7986.7935 | 3.7111 | 227.663 | [5 empty] | 9.7451 | 10.2293 | 11.0812 | [5 empty] | 0.1057 | 0.0437 | 6462.3447 | 218.8757 |  |  |  |  | 9.8022 | 10.2116 | 11.1232 | [7 empty] | 0.3186 | -0.0615 | 0.2374 | 6474.8238 | 0.4778 | 218.7214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 0.0021 | -2.9791 | 3.0244 | 8002.9552 | 3.6744 | 229.1228 | [5 empty] | 9.8792 | 10.3706 | 11.2348 | [5 empty] | 0.1053 | 0.0435 | 6462.8554 | 220.0931 |  |  |  |  | 9.9046 | 10.4412 | 11.3607 | [7 empty] | -0.0576 | 0.0008 | 0.1684 | 6508.4117 | 0.2799 | 220.6978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 0.0088 | -3.0135 | 3.0584 | 8006.5616 | 3.7012 | 230.2514 | [5 empty] | 10.0145 | 10.5129 | 11.3896 | [5 empty] | 0.1049 | 0.0434 | 6463.3562 | 221.3077 |  |  |  |  | 10.0312 | 10.5689 | 11.5089 | [7 empty] | -0.0449 | -0.0128 | 0.16 | 6512.2977 | 0.2488 | 221.7825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 0.0237 | -2.9534 | 2.9977 | 7945.469 | 3.6312 | 231.8469 | [5 empty] | 10.1507 | 10.6563 | 11.5456 | [5 empty] | 0.1045 | 0.0432 | 6463.8474 | 222.5195 |  |  |  |  | 10.0257 | 10.5664 | 11.5088 | [7 empty] | -0.0561 | -0.0147 | 0.1707 | 6514.9557 | 0.2695 | 221.7609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 0.0297 | -2.9773 | 3.0213 | 7943.5037 | 3.6466 | 232.9669 | [5 empty] | 10.2881 | 10.8009 | 11.7028 | [5 empty] | 0.1041 | 0.043 | 6464.3294 | 223.7286 |  |  |  |  | 10.3287 | 10.8102 | 11.7348 | [7 empty] | 0.1964 | 0.0039 | 0.1002 | 6466.776 | 0.1978 | 223.8062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 0.0394 | -2.9195 | 2.9631 | 7887.4852 | 3.5773 | 234.5702 | [5 empty] | 10.4265 | 10.9465 | 11.8612 | [5 empty] | 0.1037 | 0.0429 | 6464.8022 | 224.9348 |  |  |  |  | 10.4528 | 10.9376 | 11.8614 | [7 empty] | 0.2116 | 0.017 | 0.111 | 6459.0428 | 0.2126 | 224.8611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 0.0395 | -2.9355 | 2.9789 | 7882.826 | 3.5803 | 235.6844 | [5 empty] | 10.566 | 11.0933 | 12.0209 | [5 empty] | 0.1033 | 0.0427 | 6465.2662 | 226.1383 |  |  |  |  | 10.6475 | 11.1435 | 12.0799 | [7 empty] | 0.2104 | 0.0237 | 0.1088 | 6456.9316 | 0.206 | 226.5468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 0.144 | -3.0314 | 3.0741 | 7900.2156 | 3.7448 | 236.9685 | [5 empty] | 10.7065 | 11.2412 | 12.1817 | [5 empty] | 0.1028 | 0.0425 | 6465.7215 | 227.3391 |  |  |  |  | 10.7804 | 11.2769 | 12.2354 | [7 empty] | 0.2239 | 0.009 | 0.1256 | 6461.4187 | 0.24 | 227.6269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 0.1322 | -3.0179 | 3.0604 | 7894.3432 | 3.7068 | 237.023 | [5 empty] | 10.8481 | 11.3902 | 12.3438 | [5 empty] | 0.1024 | 0.0423 | 6466.1683 | 228.537 |  |  |  |  | 10.9788 | 11.4835 | 12.4522 | [7 empty] | 0.2334 | 0.0175 | 0.1333 | 6456.9595 | 0.2532 | 229.281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 0.14 | -3.0477 | 3.0901 | 7895.9257 | 3.7301 | 238.1294 | [5 empty] | 10.9908 | 11.5404 | 12.5071 | [5 empty] | 0.102 | 0.0422 | 6466.6068 | 229.7322 |  |  |  |  | 11.0365 | 11.5843 | 12.5988 | [7 empty] | 0.093 | -0.0114 | 0.0543 | 6490.1389 | 0.0701 | 230.0791 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 0.2246 | -3.1542 | 3.1986 | 7922.3809 | 3.8923 | 239.4442 | [5 empty] | 11.1345 | 11.6917 | 12.6717 | [5 empty] | 0.1016 | 0.042 | 6467.0374 | 230.9246 |  |  |  |  | 11.173 | 11.7202 | 12.8208 | [7 empty] | 0.0789 | -0.1013 | 0.1451 | 6529.3905 | 0.1754 | 231.1481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 0.2393 | -3.1626 | 3.2074 | 7910.0542 | 3.8979 | 240.5878 | [5 empty] | 11.2793 | 11.8441 | 12.8374 | [5 empty] | 0.1012 | 0.0418 | 6467.4599 | 232.1142 |  |  |  |  | 11.3501 | 11.881 | 12.9767 | [7 empty] | 0.1651 | -0.0882 | 0.1449 | 6510.9186 | 0.2468 | 232.4005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 0.1669 | -3.1832 | 3.2255 | 7916.1819 | 3.85 | 242.1733 | [5 empty] | 11.4252 | 11.9976 | 13.0044 | [5 empty] | 0.1008 | 0.0417 | 6467.8748 | 233.3011 |  |  |  |  | 11.4668 | 12.0206 | 12.9907 | [7 empty] | 0.1821 | 0.0792 | 0.0896 | 6441.1322 | 0.1249 | 233.4781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 0.0916 | -3.2245 | 3.266 | 7921.4982 | 3.827 | 244.7855 | [5 empty] | 11.5721 | 12.1522 | 13.1726 | [5 empty] | 0.1003 | 0.0415 | 6468.2823 | 234.4852 |  |  |  |  | 11.671 | 12.2002 | 13.222 | [7 empty] | 0.269 | 0.024 | 0.1696 | 6450.9991 | 0.302 | 234.8504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 0.1008 | -3.2287 | 3.27 | 7909.6092 | 3.8243 | 245.827 | [5 empty] | 11.7201 | 12.308 | 13.342 | [5 empty] | 0.0999 | 0.0413 | 6468.6823 | 235.6665 |  |  |  |  | 11.8311 | 12.3957 | 13.3906 | [7 empty] | 0.2092 | 0.0848 | 0.1176 | 6436.3203 | 0.1731 | 236.3267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 0.1112 | -3.3002 | 3.3414 | 7928.2216 | 3.8922 | 247.286 | [5 empty] | 11.8692 | 12.4649 | 13.5127 | [5 empty] | 0.0995 | 0.0411 | 6469.0752 | 236.8451 |  |  |  |  | 11.9827 | 12.5428 | 13.629 | [7 empty] | 0.2069 | -0.0105 | 0.1192 | 6474.1133 | 0.2271 | 237.4259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 0.1107 | -3.3075 | 3.3485 | 7919.4836 | 3.8859 | 248.3586 | [5 empty] | 12.0194 | 12.6229 | 13.6846 | [5 empty] | 0.0991 | 0.041 | 6469.461 | 238.0209 |  |  |  |  | 12.1428 | 12.7294 | 13.7972 | [7 empty] | 0.1695 | 0.0359 | 0.0706 | 6461.7114 | 0.1354 | 238.8069 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 0.1283 | -3.3334 | 3.3743 | 7911.2673 | 3.9131 | 249.9424 | [5 empty] | 12.1706 | 12.7821 | 13.8577 | [5 empty] | 0.0987 | 0.0408 | 6469.8401 | 239.194 |  |  |  |  | 12.1468 | 12.7333 | 13.8027 | [7 empty] | 0.1698 | 0.0343 | 0.0715 | 6462.3129 | 0.1281 | 238.8351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 0.1387 | -3.3492 | 3.39 | 7905.2185 | 3.9232 | 251.0132 | [5 empty] | 12.3229 | 12.9424 | 14.032 | [5 empty] | 0.0982 | 0.0406 | 6470.2124 | 240.3643 |  |  |  |  | 12.2918 | 12.877 | 14.0557 | [7 empty] | 0.1484 | -0.0794 | 0.1301 | 6509.2424 | 0.2123 | 239.8878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 0.1414 | -3.3828 | 3.4236 | 7903.2148 | 3.9483 | 252.6561 | [5 empty] | 12.4763 | 13.1039 | 14.2076 | [5 empty] | 0.0978 | 0.0404 | 6470.5782 | 241.5319 |  |  |  |  | 12.4373 | 13.0723 | 14.1941 | [7 empty] | 0.06 | 0.0204 | 0.0428 | 6483.3497 | 0.0583 | 241.3047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 0.1444 | -3.399 | 3.4396 | 7899.0185 | 3.9537 | 253.7089 | [5 empty] | 12.6308 | 13.2664 | 14.3845 | [5 empty] | 0.0974 | 0.0403 | 6470.9376 | 242.6967 |  |  |  |  | 12.6426 | 13.2427 | 14.4553 | [7 empty] | 0.1562 | -0.082 | 0.1357 | 6508.9724 | 0.2215 | 242.5274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 0.1538 | -3.4442 | 3.4848 | 7901.8548 | 3.9949 | 255.3318 | [5 empty] | 12.7864 | 13.4302 | 14.5625 | [5 empty] | 0.097 | 0.0401 | 6471.2908 | 243.8588 |  |  |  |  | 12.799 | 13.4357 | 14.6248 | [7 empty] | 0.0925 | -0.026 | 0.0662 | 6496.5478 | 0.0806 | 243.898 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 0.1563 | -3.4321 | 3.4725 | 7896.0425 | 3.967 | 255.2703 | [5 empty] | 12.943 | 13.595 | 14.7418 | [5 empty] | 0.0966 | 0.0399 | 6471.6379 | 245.0182 |  |  |  |  | 13.0174 | 13.6256 | 14.8969 | [7 empty] | 0.1762 | -0.1135 | 0.1728 | 6517.8242 | 0.2825 | 245.2322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 0.1701 | -3.4576 | 3.4981 | 7893.4438 | 3.9897 | 256.4312 | [5 empty] | 13.1007 | 13.761 | 14.9224 | [5 empty] | 0.0961 | 0.0397 | 6471.9789 | 246.1749 |  |  |  |  | 13.1728 | 13.8218 | 15.0626 | [7 empty] | 0.1042 | -0.0483 | 0.0885 | 6503.2564 | 0.122 | 246.5957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 0.1657 | -3.479 | 3.5192 | 7893.0202 | 3.9953 | 257.5013 | [5 empty] | 13.2595 | 13.9281 | 15.1042 | [5 empty] | 0.0957 | 0.0396 | 6472.3142 | 247.3288 |  |  |  |  | 13.3694 | 13.9963 | 15.2344 | [7 empty] | 0.2047 | -0.0395 | 0.1347 | 6486.7132 | 0.2453 | 247.7964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 0.1787 | -3.484 | 3.5244 | 7881.2613 | 3.9973 | 258.6089 | [5 empty] | 13.4194 | 14.0964 | 15.2872 | [5 empty] | 0.0953 | 0.0394 | 6472.6436 | 248.48 |  |  |  |  | 13.5316 | 14.2023 | 15.4155 | [7 empty] | 0.1236 | 0.0205 | 0.034 | 6475.8474 | 0.0817 | 249.1991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 0.1856 | -3.5084 | 3.5488 | 7880.2738 | 4.0138 | 259.6911 | [5 empty] | 13.5804 | 14.2659 | 15.4715 | [5 empty] | 0.0949 | 0.0392 | 6472.9676 | 249.6285 |  |  |  |  | 13.5318 | 14.2044 | 15.4119 | [7 empty] | 0.1211 | 0.0277 | 0.0286 | 6473.6279 | 0.0605 | 249.2131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 0.2038 | -3.5152 | 3.556 | 7870.0588 | 4.021 | 260.6758 | [5 empty] | 13.7425 | 14.4364 | 15.657 | [5 empty] | 0.0945 | 0.0391 | 6473.2861 | 250.7743 |  |  |  |  | 13.7987 | 14.5109 | 15.7802 | [7 empty] | 0.0314 | -0.0019 | 0.0753 | 6496.038 | 0.0977 | 251.2716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 0.1945 | -3.5278 | 3.5681 | 7861.3035 | 4.017 | 262.239 | [5 empty] | 13.9056 | 14.6081 | 15.8438 | [5 empty] | 0.0941 | 0.0389 | 6473.5991 | 251.9174 |  |  |  |  | 13.9695 | 14.6738 | 16.0436 | [7 empty] | 0.0389 | -0.102 | 0.1513 | 6530.5695 | 0.1552 | 252.3519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 0.2126 | -3.5466 | 3.5873 | 7856.3521 | 4.036 | 263.2842 | [5 empty] | 14.0699 | 14.781 | 16.0318 | [5 empty] | 0.0936 | 0.0387 | 6473.907 | 253.0579 |  |  |  |  | 14.0985 | 14.8267 | 16.0462 | [7 empty] | 0.0662 | 0.0825 | 0.0517 | 6462.1833 | 0.0884 | 253.3576 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 0.2277 | -3.5822 | 3.6233 | 7854.7532 | 4.0714 | 264.822 | [5 empty] | 14.2352 | 14.955 | 16.2211 | [5 empty] | 0.0932 | 0.0385 | 6474.2098 | 254.1956 |  |  |  |  | 14.2552 | 14.9795 | 16.2393 | [7 empty] | 0.0873 | 0.0487 | 0.0118 | 6471.4492 | 0.0227 | 254.3545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 0.2356 | -3.5875 | 3.6287 | 7845.0231 | 4.0706 | 265.9012 | [5 empty] | 14.4017 | 15.1302 | 16.4116 | [5 empty] | 0.0928 | 0.0384 | 6474.5076 | 255.3306 |  |  |  |  | 14.4511 | 15.2037 | 16.5283 | [7 empty] | 0.0163 | 0.006 | 0.0831 | 6495.2826 | 0.1156 | 255.8041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 0.2429 | -3.6276 | 3.6689 | 7847.661 | 4.1045 | 267.3504 | [5 empty] | 14.5692 | 15.3065 | 16.6034 | [5 empty] | 0.0924 | 0.0382 | 6474.8004 | 256.463 |  |  |  |  | 14.5954 | 15.3539 | 16.7192 | [7 empty] | 0.0081 | -0.0241 | 0.1048 | 6506.6801 | 0.1209 | 256.7657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 0.2409 | -3.6405 | 3.6815 | 7843.0882 | 4.1041 | 268.4337 | [5 empty] | 14.7379 | 15.484 | 16.7964 | [5 empty] | 0.092 | 0.038 | 6475.0884 | 257.5927 |  |  |  |  | 14.8378 | 15.6022 | 16.9945 | [7 empty] | 0.0246 | -0.0321 | 0.0972 | 6507.2665 | 0.1149 | 258.3393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 0.262 | -3.6537 | 3.6955 | 7830.425 | 4.1234 | 269.9971 | [5 empty] | 14.9076 | 15.6626 | 16.9907 | [5 empty] | 0.0916 | 0.0379 | 6475.3718 | 258.7197 |  |  |  |  | 15.0007 | 15.7747 | 17.1842 | [7 empty] | 0.0204 | -0.0337 | 0.101 | 6508.2761 | 0.1171 | 259.4219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 0.2617 | -3.6895 | 3.7311 | 7836.9445 | 4.145 | 270.968 | [5 empty] | 15.0784 | 15.8424 | 17.1862 | [5 empty] | 0.0912 | 0.0377 | 6475.6505 | 259.8441 |  |  |  |  | 14.9946 | 15.7695 | 17.1734 | [7 empty] | 0.0196 | -0.0279 | 0.0971 | 6506.4052 | 0.1079 | 259.3893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 0.2682 | -3.8108 | 3.8524 | 7878.826 | 4.2511 | 272.0815 | [5 empty] | 15.2503 | 16.0234 | 17.383 | [5 empty] | 0.0908 | 0.0375 | 6475.9247 | 260.9658 |  |  |  |  | 15.2305 | 16.0109 | 17.4492 | [7 empty] | 0.0322 | -0.0442 | 0.1005 | 6510.2668 | 0.0969 | 260.8886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 0.267 | -3.8156 | 3.857 | 7881.1376 | 4.2382 | 272.0821 | [5 empty] | 15.4234 | 16.2055 | 17.5811 | [5 empty] | 0.0904 | 0.0374 | 6476.1946 | 262.0848 |  |  |  |  | 15.3889 | 16.1772 | 17.6402 | [7 empty] | 0.0286 | -0.0547 | 0.1109 | 6514.156 | 0.1065 | 261.9118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 0.2774 | -3.8256 | 3.8673 | 7873.0672 | 4.2439 | 273.176 | [5 empty] | 15.5975 | 16.3887 | 17.7804 | [5 empty] | 0.09 | 0.0372 | 6476.4601 | 263.2013 |  |  |  |  | 15.6409 | 16.4294 | 17.931 | [7 empty] | 0.0562 | -0.0761 | 0.1182 | 6517.7321 | 0.1201 | 263.4479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 0.2745 | -3.9362 | 3.9775 | 7911.0934 | 4.333 | 274.3031 | [5 empty] | 15.7727 | 16.5732 | 17.981 | [5 empty] | 0.0896 | 0.037 | 6476.7213 | 264.3151 |  |  |  |  | 15.6711 | 16.5421 | 17.9347 | [7 empty] | -0.1091 | 0.0753 | 0.2023 | 6487.7333 | 0.338 | 264.1279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 0.2817 | -3.9599 | 4.0014 | 7909.9297 | 4.3486 | 275.3404 | [5 empty] | 15.9491 | 16.7587 | 18.1829 | [5 empty] | 0.0892 | 0.0369 | 6476.9785 | 265.4262 |  |  |  |  | 15.8293 | 16.7059 | 18.1209 | [7 empty] | -0.105 | 0.0657 | 0.1963 | 6490.4349 | 0.3241 | 265.1106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 0.2967 | -3.8902 | 3.9324 | 7862.0568 | 4.2871 | 276.8895 | [5 empty] | 16.1265 | 16.9455 | 18.386 | [5 empty] | 0.0888 | 0.0367 | 6477.2316 | 266.5348 |  |  |  |  | 16.0609 | 16.9053 | 18.4072 | [7 empty] | -0.0166 | -0.0212 | 0.1203 | 6508.2155 | 0.1454 | 266.2969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 0.3093 | -3.9024 | 3.9452 | 7855.5779 | 4.2962 | 277.9154 | [5 empty] | 16.3051 | 17.1334 | 18.5904 | [5 empty] | 0.0884 | 0.0365 | 6477.4806 | 267.6407 |  |  |  |  | 16.2418 | 17.0873 | 18.6164 | [7 empty] | 0.0008 | -0.0354 | 0.1133 | 6510.6838 | 0.1221 | 267.3702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 0.3208 | -3.8549 | 3.8983 | 7820.6679 | 4.2528 | 279.316 | [5 empty] | 16.4847 | 17.3225 | 18.796 | [5 empty] | 0.088 | 0.0364 | 6477.7259 | 268.744 |  |  |  |  | 16.427 | 17.272 | 18.9056 | [7 empty] | -0.0105 | -0.1295 | 0.1929 | 6542.1157 | 0.1807 | 268.4501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 0.336 | -3.9663 | 4.0102 | 7844.622 | 4.3615 | 281.5293 | [5 empty] | 16.6655 | 17.5127 | 19.003 | [5 empty] | 0.0876 | 0.0362 | 6477.9672 | 269.8448 |  |  |  |  | 16.6252 | 17.5218 | 19.1143 | [7 empty] | -0.0916 | -0.051 | 0.1993 | 6526.1077 | 0.2448 | 269.8968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 0.3337 | -3.9768 | 4.0204 | 7849.8861 | 4.3515 | 281.4693 | [5 empty] | 16.8474 | 17.7042 | 19.2112 | [5 empty] | 0.0872 | 0.036 | 6478.2049 | 270.9429 |  |  |  |  | 16.9254 | 17.7552 | 19.4206 | [7 empty] | 0.1023 | -0.1308 | 0.1675 | 6528.8464 | 0.2077 | 271.2339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 0.3453 | -4.0065 | 4.0506 | 7851.0164 | 4.3757 | 282.4933 | [5 empty] | 17.0303 | 17.8967 | 19.4206 | [5 empty] | 0.0868 | 0.0359 | 6478.4389 | 272.0384 |  |  |  |  | 17.1746 | 18.0264 | 19.6392 | [7 empty] | 0.1109 | -0.0499 | 0.0891 | 6502.3764 | 0.1349 | 272.7708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 0.3415 | -4.1158 | 4.1593 | 7886.3261 | 4.4608 | 283.6327 | [5 empty] | 17.2145 | 18.0905 | 19.6314 | [5 empty] | 0.0864 | 0.0357 | 6478.6693 | 273.1314 |  |  |  |  | 17.2461 | 18.1577 | 19.8488 | [7 empty] | -0.0632 | -0.0992 | 0.2015 | 6537.3289 | 0.2071 | 273.5084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 0.3535 | -4.1313 | 4.1754 | 7880.9624 | 4.4726 | 284.6929 | [5 empty] | 17.3997 | 18.2854 | 19.8434 | [5 empty] | 0.086 | 0.0356 | 6478.8961 | 274.2218 |  |  |  |  | 17.4116 | 18.3266 | 20.0308 | [7 empty] | -0.0489 | -0.0988 | 0.1904 | 6535.3806 | 0.1888 | 274.4511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 0.3742 | -4.1734 | 4.2187 | 7880.1657 | 4.5173 | 286.3053 | [5 empty] | 17.586 | 18.4815 | 20.0567 | [5 empty] | 0.0856 | 0.0354 | 6479.1195 | 275.3096 |  |  |  |  | 17.645 | 18.5426 | 20.23 | [7 empty] | 0.043 | -0.072 | 0.1156 | 6516.6558 | 0.1114 | 275.6466 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 0.3864 | -4.2228 | 4.2687 | 7874.316 | 4.5708 | 288.9093 | [5 empty] | 17.7734 | 18.6788 | 20.2712 | [5 empty] | 0.0853 | 0.0352 | 6479.3395 | 276.3949 |  |  |  |  | 17.6804 | 18.6726 | 20.2389 | [7 empty] | -0.1396 | 0.09 | 0.2314 | 6487.5013 | 0.377 | 276.3611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 0.3939 | -4.231 | 4.2773 | 7866.1718 | 4.5743 | 290.0448 | [5 empty] | 17.962 | 18.8773 | 20.4871 | [5 empty] | 0.0849 | 0.0351 | 6479.5562 | 277.4776 |  |  |  |  | 17.8706 | 18.8704 | 20.4645 | [7 empty] | -0.1375 | 0.0784 | 0.2265 | 6490.8292 | 0.3644 | 277.4406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 0.4051 | -4.2785 | 4.3253 | 7874.0033 | 4.6132 | 291.0908 | [5 empty] | 18.1517 | 19.0769 | 20.7042 | [5 empty] | 0.0845 | 0.0349 | 6479.7697 | 278.5578 |  |  |  |  | 18.0997 | 19.1367 | 20.7771 | [7 empty] | -0.2104 | 0.063 | 0.2963 | 6503.4112 | 0.4627 | 278.8798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 0.4128 | -4.2807 | 4.328 | 7864.3129 | 4.6108 | 292.1419 | [5 empty] | 18.3425 | 19.2777 | 20.9226 | [5 empty] | 0.0841 | 0.0348 | 6479.9799 | 279.6355 |  |  |  |  | 18.2848 | 19.3336 | 20.9894 | [7 empty] | -0.2141 | 0.0653 | 0.2998 | 6503.0988 | 0.4677 | 279.9341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 0.4293 | -4.2657 | 4.3142 | 7846.4748 | 4.6002 | 293.2263 | [5 empty] | 18.5344 | 19.4797 | 21.1423 | [5 empty] | 0.0837 | 0.0346 | 6480.1871 | 280.7106 |  |  |  |  | 18.6086 | 19.6374 | 21.2968 | [7 empty] | -0.1101 | 0.076 | 0.1982 | 6488.8121 | 0.3243 | 281.5441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 0.4217 | -4.277 | 4.3247 | 7852.097 | 4.5862 | 293.2075 | [5 empty] | 18.7274 | 19.6828 | 21.3633 | [5 empty] | 0.0834 | 0.0345 | 6480.3912 | 281.7832 |  |  |  |  | 18.6165 | 19.6421 | 21.2977 | [7 empty] | -0.0991 | 0.0789 | 0.1878 | 6486.7822 | 0.3025 | 281.5688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 0.4328 | -4.2852 | 4.3336 | 7844.6243 | 4.5914 | 294.242 | [5 empty] | 18.9216 | 19.8872 | 21.5855 | [5 empty] | 0.083 | 0.0343 | 6480.5922 | 282.8533 |  |  |  |  | 18.863 | 19.8652 | 21.5108 | [7 empty] | 0.0046 | 0.0961 | 0.0998 | 6470.8983 | 0.1639 | 282.7384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 0.4368 | -4.4127 | 4.4609 | 7883.7636 | 4.6942 | 295.3602 | [5 empty] | 19.1169 | 20.0927 | 21.8091 | [5 empty] | 0.0826 | 0.0342 | 6480.7903 | 283.9208 |  |  |  |  | 19.0779 | 20.0771 | 21.8431 | [7 empty] | -0.0015 | -0.0075 | 0.0939 | 6501.754 | 0.1105 | 283.8399 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 0.4405 | -4.4308 | 4.4792 | 7880.9501 | 4.7028 | 296.4007 | [5 empty] | 19.3133 | 20.2994 | 22.0339 | [5 empty] | 0.0822 | 0.034 | 6480.9855 | 284.9859 |  |  |  |  | 19.1563 | 20.2343 | 22.0523 | [7 empty] | -0.203 | -0.0216 | 0.2906 | 6527.0889 | 0.3988 | 284.6512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 0.442 | -4.5786 | 4.6265 | 7929.2217 | 4.819 | 297.3812 | [5 empty] | 19.5108 | 20.5073 | 22.26 | [5 empty] | 0.0819 | 0.0338 | 6481.1779 | 286.0485 |  |  |  |  | 19.4303 | 20.4723 | 22.3765 | [7 empty] | -0.1038 | -0.0997 | 0.2287 | 6539.1108 | 0.2415 | 285.87 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 0.4505 | -4.5885 | 4.6369 | 7922.3706 | 4.8235 | 298.4114 | [5 empty] | 19.7095 | 20.7164 | 22.4874 | [5 empty] | 0.0815 | 0.0337 | 6481.3675 | 287.1086 |  |  |  |  | 19.5944 | 20.6644 | 22.3963 | [7 empty] | -0.0749 | 0.088 | 0.1656 | 6482.0726 | 0.2679 | 286.8457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 0.4687 | -4.5022 | 4.5523 | 7873.0848 | 4.758 | 299.9441 | [5 empty] | 19.9093 | 20.9267 | 22.7161 | [5 empty] | 0.0811 | 0.0335 | 6481.5543 | 288.1662 |  |  |  |  | 19.7877 | 20.8684 | 22.6152 | [7 empty] | -0.0748 | 0.0906 | 0.166 | 6481.4174 | 0.2687 | 287.8738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 0.4819 | -4.5152 | 4.5663 | 7867.2551 | 4.7688 | 300.9733 | [5 empty] | 20.1102 | 21.1381 | 22.9461 | [5 empty] | 0.0808 | 0.0334 | 6481.7384 | 289.2214 |  |  |  |  | 20.0892 | 21.2256 | 23.1849 | [7 empty] | -0.2441 | -0.07 | 0.3409 | 6544.3023 | 0.4346 | 289.6554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 0.5106 | -4.4505 | 4.5043 | 7826.5434 | 4.7296 | 302.4736 | [5 empty] | 20.3123 | 21.3508 | 23.1774 | [5 empty] | 0.0804 | 0.0332 | 6481.92 | 290.2741 |  |  |  |  | 20.4167 | 21.48 | 23.4947 | [7 empty] | -0.0372 | -0.1277 | 0.1994 | 6539.0921 | 0.1851 | 290.91 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 0.5103 | -4.4698 | 4.5234 | 7824.9708 | 4.7371 | 303.5246 | [5 empty] | 20.5154 | 21.5646 | 23.41 | [5 empty] | 0.08 | 0.0331 | 6482.0989 | 291.3243 |  |  |  |  | 20.432 | 21.4935 | 23.519 | [7 empty] | -0.0345 | -0.1376 | 0.2055 | 6541.576 | 0.1835 | 290.9759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 0.5187 | -4.4897 | 4.5439 | 7822.329 | 4.7511 | 304.596 | [5 empty] | 20.7197 | 21.7796 | 23.6439 | [5 empty] | 0.0797 | 0.0329 | 6482.2752 | 292.3721 |  |  |  |  | 20.6161 | 21.7651 | 23.531 | [7 empty] | -0.11 | 0.1523 | 0.2241 | 6468.3881 | 0.3607 | 292.3014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 0.5257 | -4.5061 | 4.5608 | 7819.1002 | 4.7608 | 305.6078 | [5 empty] | 20.9252 | 21.9959 | 23.879 | [5 empty] | 0.0793 | 0.0328 | 6482.4492 | 293.4175 |  |  |  |  | 20.9125 | 22.0098 | 24.217 | [7 empty] | -0.1134 | -0.2602 | 0.3507 | 6583.3898 | 0.3063 | 293.4847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 0.5428 | -4.5307 | 4.5869 | 7817.0107 | 4.7847 | 306.6865 | [5 empty] | 21.1318 | 22.2133 | 24.1155 | [5 empty] | 0.079 | 0.0326 | 6482.6206 | 294.4604 |  |  |  |  | 21.2523 | 22.3467 | 24.4636 | [7 empty] | -0.0166 | -0.1537 | 0.2095 | 6543.3047 | 0.1901 | 295.0964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 0.5476 | -4.5521 | 4.6085 | 7815.8367 | 4.7971 | 307.7074 | [5 empty] | 21.3395 | 22.4319 | 24.3533 | [5 empty] | 0.0786 | 0.0325 | 6482.7897 | 295.5009 |  |  |  |  | 21.3011 | 22.507 | 24.4849 | [7 empty] | -0.2159 | 0.0201 | 0.2948 | 6515.2988 | 0.4215 | 295.8566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 0.5572 | -4.6386 | 4.6955 | 7836.8634 | 4.8666 | 308.7899 | [5 empty] | 21.5483 | 22.6517 | 24.5924 | [5 empty] | 0.0783 | 0.0324 | 6482.9563 | 296.539 |  |  |  |  | 21.5751 | 22.7452 | 24.7472 | [7 empty] | -0.0973 | 0.0024 | 0.1781 | 6508.3253 | 0.2428 | 296.9781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 0.5476 | -4.6334 | 4.6892 | 7835.6775 | 4.8387 | 308.852 | [5 empty] | 21.7583 | 22.8727 | 24.8327 | [5 empty] | 0.0779 | 0.0322 | 6483.1207 | 297.5747 |  |  |  |  | 21.8085 | 22.9667 | 25.0879 | [7 empty] | -0.0788 | -0.0961 | 0.2025 | 6533.0827 | 0.203 | 298.0131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 0.5603 | -4.6378 | 4.6948 | 7827.1612 | 4.8428 | 309.8964 | [5 empty] | 21.9694 | 23.0949 | 25.0744 | [5 empty] | 0.0776 | 0.0321 | 6483.2828 | 298.608 |  |  |  |  | 21.8923 | 23.1379 | 25.3286 | [7 empty] | -0.2942 | -0.1216 | 0.4023 | 6561.044 | 0.476 | 298.807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 0.5656 | -4.7654 | 4.8221 | 7864.3934 | 4.9411 | 310.823 | [5 empty] | 22.1817 | 23.3183 | 25.3174 | [5 empty] | 0.0772 | 0.0319 | 6483.4426 | 299.6389 |  |  |  |  | 22.2021 | 23.4094 | 25.7068 | [7 empty] | -0.1971 | -0.2119 | 0.367 | 6575.5642 | 0.3526 | 300.0572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 0.5768 | -4.7968 | 4.8544 | 7865.8921 | 4.9655 | 311.8207 | [5 empty] | 22.3951 | 23.5429 | 25.5617 | [5 empty] | 0.0769 | 0.0318 | 6483.6003 | 300.6674 |  |  |  |  | 22.253 | 23.5706 | 25.7331 | [7 empty] | -0.3908 | -0.0454 | 0.474 | 6549.3348 | 0.6315 | 300.7939 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 0.5866 | -4.8192 | 4.8776 | 7860.1609 | 4.986 | 313.3226 | [5 empty] | 22.6097 | 23.7687 | 25.8073 | [5 empty] | 0.0765 | 0.0316 | 6483.7558 | 301.6935 |  |  |  |  | 22.8694 | 23.9695 | 25.9946 | [7 empty] | 0.2561 | 0.0388 | 0.1797 | 6464.9373 | 0.262 | 302.5995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 0.5933 | -4.8428 | 4.9016 | 7859.2946 | 5.0013 | 314.3376 | [5 empty] | 22.8253 | 23.9957 | 26.0541 | [5 empty] | 0.0762 | 0.0315 | 6483.9092 | 302.7173 |  |  |  |  | 22.862 | 23.9689 | 25.9818 | [7 empty] | 0.2442 | 0.0518 | 0.1693 | 6462.6738 | 0.2284 | 302.597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 0.6164 | -4.8688 | 4.9299 | 7853.8745 | 5.0333 | 315.767 | [5 empty] | 23.0422 | 24.2239 | 26.3024 | [5 empty] | 0.0759 | 0.0314 | 6484.0606 | 303.7387 |  |  |  |  | 23.1125 | 24.1953 | 26.3525 | [7 empty] | 0.2815 | -0.0706 | 0.2295 | 6491.142 | 0.3566 | 303.6113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 0.6219 | -4.8786 | 4.9402 | 7848.6666 | 5.0365 | 316.7524 | [5 empty] | 23.2601 | 24.4533 | 26.5519 | [5 empty] | 0.0755 | 0.0312 | 6484.2098 | 304.7578 |  |  |  |  | 23.3324 | 24.4073 | 26.6032 | [7 empty] | 0.3175 | -0.0939 | 0.2724 | 6493.8217 | 0.4223 | 304.554 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 0.627 | -4.8983 | 4.9602 | 7846.5606 | 5.0478 | 317.7829 | [5 empty] | 23.4793 | 24.6839 | 26.8027 | [5 empty] | 0.0752 | 0.0311 | 6484.3571 | 305.7745 |  |  |  |  | 23.5323 | 24.6961 | 26.6322 | [7 empty] | 0.2441 | 0.1825 | 0.2268 | 6430.064 | 0.2122 | 305.8282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 0.6384 | -4.9192 | 4.9821 | 7844.6521 | 5.0637 | 318.7477 | [5 empty] | 23.6995 | 24.9157 | 27.0548 | [5 empty] | 0.0749 | 0.0309 | 6484.5024 | 306.7888 |  |  |  |  | 23.8294 | 24.9482 | 27.2748 | [7 empty] | 0.2427 | -0.1616 | 0.2554 | 6518.288 | 0.3801 | 306.9304 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 0.6541 | -4.9306 | 4.9952 | 7839.0841 | 5.0748 | 319.7027 | [5 empty] | 23.9209 | 25.1487 | 27.3083 | [5 empty] | 0.0745 | 0.0308 | 6484.6458 | 307.8009 |  |  |  |  | 24.0479 | 25.233 | 27.5534 | [7 empty] | 0.1289 | -0.1181 | 0.1585 | 6517.6117 | 0.2093 | 308.1651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 0.6554 | -4.9687 | 5.033 | 7843.5458 | 5.0984 | 320.7527 | [5 empty] | 24.1435 | 25.383 | 27.5631 | [5 empty] | 0.0742 | 0.0307 | 6484.7872 | 308.8106 |  |  |  |  | 24.3308 | 25.4844 | 27.788 | [7 empty] | 0.2472 | -0.0964 | 0.2147 | 6501.0886 | 0.331 | 309.2454 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 0.6571 | -4.9751 | 5.0395 | 7845.8554 | 5.0871 | 320.709 | [5 empty] | 24.3672 | 25.6184 | 27.8191 | [5 empty] | 0.0739 | 0.0305 | 6484.9267 | 309.818 |  |  |  |  | 24.5114 | 25.6996 | 27.8236 | [7 empty] | 0.2635 | 0.0842 | 0.1971 | 6454.2431 | 0.2434 | 310.1635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 0.6732 | -4.9914 | 5.0575 | 7838.028 | 5.1069 | 322.1598 | [5 empty] | 24.5921 | 25.8551 | 28.0765 | [5 empty] | 0.0735 | 0.0304 | 6485.0645 | 310.8231 |  |  |  |  | 24.867 | 25.9903 | 28.3215 | [7 empty] | 0.3815 | -0.0972 | 0.3333 | 6489.0193 | 0.5074 | 311.3942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 0.6776 | -4.9899 | 5.0564 | 7829.1797 | 5.101 | 323.1661 | [5 empty] | 24.8181 | 26.0929 | 28.3353 | [5 empty] | 0.0732 | 0.0303 | 6485.2004 | 311.8259 |  |  |  |  | 24.908 | 26.1484 | 28.3291 | [7 empty] | 0.1849 | 0.0772 | 0.1212 | 6463.4837 | 0.1396 | 312.0587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 0.7078 | -4.9866 | 5.0568 | 7813.108 | 5.1158 | 324.6622 | [5 empty] | 25.0453 | 26.332 | 28.5953 | [5 empty] | 0.0729 | 0.0301 | 6485.3346 | 312.8264 |  |  |  |  | 25.1647 | 26.394 | 28.7364 | [7 empty] | 0.1873 | -0.051 | 0.1402 | 6495.1713 | 0.2152 | 313.0845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 0.7109 | -4.9836 | 5.054 | 7804.0156 | 5.1084 | 325.6887 | [5 empty] | 25.2736 | 26.5723 | 28.8566 | [5 empty] | 0.0726 | 0.03 | 6485.467 | 313.8246 |  |  |  |  | 25.382 | 26.7074 | 28.7796 | [7 empty] | 0.1075 | 0.2283 | 0.2014 | 6433.9376 | 0.1964 | 314.3825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 0.7364 | -5.0116 | 5.085 | 7796.6944 | 5.1491 | 327.5042 | [5 empty] | 25.503 | 26.8138 | 29.1193 | [5 empty] | 0.0722 | 0.0299 | 6485.5977 | 314.8206 |  |  |  |  | 25.597 | 26.9341 | 29.0378 | [7 empty] | 0.1018 | 0.2177 | 0.1902 | 6437.3053 | 0.1864 | 315.314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 0.7305 | -5.0403 | 5.1127 | 7799.9737 | 5.1593 | 328.4104 | [5 empty] | 25.7337 | 27.0565 | 29.3833 | [5 empty] | 0.0719 | 0.0297 | 6485.7267 | 315.8142 |  |  |  |  | 25.5977 | 26.9354 | 29.0323 | [7 empty] | 0.1033 | 0.2237 | 0.1965 | 6435.739 | 0.1918 | 315.319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 0.7444 | -5.0648 | 5.1387 | 7799.4591 | 5.1793 | 329.334 | [5 empty] | 25.9655 | 27.3005 | 29.6486 | [5 empty] | 0.0716 | 0.0296 | 6485.854 | 316.8057 |  |  |  |  | 25.8831 | 27.261 | 29.442 | [7 empty] | 0.0272 | 0.1819 | 0.1586 | 6452.8699 | 0.1982 | 316.6457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 0.7495 | -5.0842 | 5.1584 | 7795.0573 | 5.1952 | 330.699 | [5 empty] | 26.1984 | 27.5456 | 29.9153 | [5 empty] | 0.0713 | 0.0295 | 6485.9797 | 317.7948 |  |  |  |  | 26.1208 | 27.5128 | 29.7097 | [7 empty] | 0.0257 | 0.1868 | 0.1638 | 6452.044 | 0.2039 | 317.6627 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 0.7711 | -5.0992 | 5.1761 | 7790.4091 | 5.2135 | 331.6605 | [5 empty] | 26.4325 | 27.792 | 30.1833 | [5 empty] | 0.071 | 0.0293 | 6486.1038 | 318.7817 |  |  |  |  | 26.4238 | 27.7743 | 29.9962 | [7 empty] | 0.1496 | 0.1688 | 0.1601 | 6445.8391 | 0.1324 | 318.7109 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 0.784 | -5.1216 | 5.2 | 7786.403 | 5.2368 | 332.9973 | [5 empty] | 26.6678 | 28.0396 | 30.4526 | [5 empty] | 0.0707 | 0.0292 | 6486.2263 | 319.7664 |  |  |  |  | 26.6581 | 28.0053 | 30.2797 | [7 empty] | 0.1711 | 0.1369 | 0.1473 | 6451.7992 | 0.1288 | 319.6306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 0.7829 | -5.1265 | 5.2046 | 7787.8458 | 5.221 | 333.0276 | [5 empty] | 26.9042 | 28.2884 | 30.7232 | [5 empty] | 0.0704 | 0.0291 | 6486.3473 | 320.7489 |  |  |  |  | 27.0353 | 28.3066 | 30.8431 | [7 empty] | 0.2925 | -0.0864 | 0.2504 | 6494.6504 | 0.3758 | 320.8205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 0.7862 | -5.1521 | 5.2303 | 7788.9321 | 5.235 | 333.9417 | [5 empty] | 27.1417 | 28.5385 | 30.9951 | [5 empty] | 0.07 | 0.029 | 6486.4667 | 321.7291 |  |  |  |  | 27.0586 | 28.4353 | 30.8263 | [7 empty] | 0.1238 | 0.0723 | 0.069 | 6471.5278 | 0.0743 | 321.3257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 0.7947 | -5.3038 | 5.3817 | 7821.3801 | 5.3607 | 335.8923 | [5 empty] | 27.3805 | 28.7897 | 31.2684 | [5 empty] | 0.0697 | 0.0288 | 6486.5846 | 322.7071 |  |  |  |  | 27.1758 | 28.6909 | 31.1234 | [7 empty] | -0.1664 | 0.0908 | 0.2442 | 6492.1961 | 0.3614 | 322.3232 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 0.8001 | -5.4511 | 5.5283 | 7860.6491 | 5.4663 | 336.7483 | [5 empty] | 27.6204 | 29.0422 | 31.543 | [5 empty] | 0.0694 | 0.0287 | 6486.7011 | 323.6829 |  |  |  |  | 27.4299 | 28.9415 | 31.4384 | [7 empty] | -0.1449 | 0.0509 | 0.2155 | 6499.8065 | 0.3076 | 323.2947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 0.8001 | -5.442 | 5.5192 | 7857.2778 | 5.4419 | 336.818 | [5 empty] | 27.8615 | 29.2959 | 31.819 | [5 empty] | 0.0691 | 0.0286 | 6486.8161 | 324.6565 |  |  |  |  | 27.9494 | 29.3734 | 31.7288 | [7 empty] | 0.1618 | 0.1683 | 0.1677 | 6446.5286 | 0.1399 | 324.9525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 0.8175 | -5.4711 | 5.5502 | 7857.6062 | 5.4671 | 337.7238 | [5 empty] | 28.1037 | 29.5508 | 32.0963 | [5 empty] | 0.0688 | 0.0285 | 6486.9297 | 325.628 |  |  |  |  | 28.0505 | 29.553 | 32.0146 | [7 empty] | -0.0247 | 0.1126 | 0.1258 | 6475.2726 | 0.1864 | 325.6361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 0.7155 | -5.3836 | 5.4504 | 7831.641 | 5.3347 | 339.071 | [5 empty] | 28.3471 | 29.807 | 32.3749 | [5 empty] | 0.0685 | 0.0283 | 6487.0419 | 326.5972 |  |  |  |  | 28.2978 | 29.8037 | 32.4182 | [7 empty] | -0.0498 | 0.0025 | 0.1211 | 6503.0274 | 0.1501 | 326.5847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 0.7415 | -5.3951 | 5.465 | 7825.682 | 5.3525 | 339.9864 | [5 empty] | 28.5916 | 30.0644 | 32.6548 | [5 empty] | 0.0682 | 0.0282 | 6487.1526 | 327.5642 |  |  |  |  | 28.5694 | 30.075 | 32.4431 | [7 empty] | 0.0738 | 0.2191 | 0.1909 | 6442.9271 | 0.1928 | 327.604 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 0.6448 | -5.3302 | 5.3892 | 7807.4898 | 5.2404 | 341.2128 | [5 empty] | 28.8374 | 30.323 | 32.9361 | [5 empty] | 0.0679 | 0.0281 | 6487.262 | 328.5291 |  |  |  |  | 28.8014 | 30.3107 | 32.7203 | [7 empty] | 0.084 | 0.1992 | 0.1718 | 6446.8436 | 0.1662 | 328.4835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 0.6541 | -5.3584 | 5.4182 | 7808.4748 | 5.2606 | 342.139 | [5 empty] | 29.0843 | 30.5829 | 33.2187 | [5 empty] | 0.0676 | 0.028 | 6487.3701 | 329.4919 |  |  |  |  | 29.143 | 30.6063 | 33.1418 | [7 empty] | 0.1824 | 0.1009 | 0.136 | 6461.2587 | 0.1349 | 329.5785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 0.7805 | -5.3572 | 5.4321 | 7787.2742 | 5.3334 | 343.1753 | [5 empty] | 29.3323 | 30.8439 | 33.5027 | [5 empty] | 0.0673 | 0.0278 | 6487.4769 | 330.4524 |  |  |  |  | 29.4368 | 30.9696 | 33.4678 | [7 empty] | 0.093 | 0.1697 | 0.1442 | 6453.3223 | 0.1383 | 330.9123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 0.7904 | -5.3778 | 5.4537 | 7786.0812 | 5.3481 | 344.0853 | [5 empty] | 29.5816 | 31.1062 | 33.788 | [5 empty] | 0.0671 | 0.0277 | 6487.5823 | 331.4109 |  |  |  |  | 29.6929 | 31.2183 | 33.8795 | [7 empty] | 0.0878 | 0.0508 | 0.031 | 6480.7015 | 0.0457 | 331.8184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 0.9041 | -5.3767 | 5.4688 | 7766.0609 | 5.4157 | 345.2038 | [5 empty] | 29.832 | 31.3698 | 34.0746 | [5 empty] | 0.0668 | 0.0276 | 6487.6865 | 332.3671 |  |  |  |  | 29.6912 | 31.2166 | 33.8865 | [7 empty] | 0.0846 | 0.0436 | 0.0239 | 6482.5752 | 0.0555 | 331.812 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 0.9166 | -5.4002 | 5.4939 | 7765.6168 | 5.434 | 346.101 | [5 empty] | 30.0836 | 31.6346 | 34.3626 | [5 empty] | 0.0665 | 0.0275 | 6487.7894 | 333.3213 |  |  |  |  | 29.9665 | 31.5646 | 34.1767 | [7 empty] | -0.0056 | 0.1285 | 0.1241 | 6470.9845 | 0.1743 | 333.0699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 0.9182 | -5.5307 | 5.623 | 7797.2974 | 5.5249 | 347.0775 | [5 empty] | 30.3363 | 31.9006 | 34.6519 | [5 empty] | 0.0662 | 0.0274 | 6487.8911 | 334.2733 |  |  |  |  | 30.2979 | 32.0113 | 34.6326 | [7 empty] | -0.1947 | 0.1759 | 0.3003 | 6475.94 | 0.4442 | 334.6677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 0.9271 | -5.546 | 5.6394 | 7794.5391 | 5.5349 | 347.9934 | [5 empty] | 30.5902 | 32.1678 | 34.9426 | [5 empty] | 0.0659 | 0.0272 | 6487.9915 | 335.2232 |  |  |  |  | 30.5293 | 32.2527 | 34.9142 | [7 empty] | -0.1962 | 0.1597 | 0.2937 | 6479.7444 | 0.4329 | 335.5236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 0.9269 | -5.7201 | 5.8114 | 7838.7794 | 5.6563 | 349.0179 | [5 empty] | 30.8453 | 32.4363 | 35.2346 | [5 empty] | 0.0656 | 0.0271 | 6488.0908 | 336.171 |  |  |  |  | 30.8039 | 32.5214 | 35.2135 | [7 empty] | -0.1568 | 0.1485 | 0.2534 | 6479.1487 | 0.3739 | 336.4703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 0.9414 | -5.7301 | 5.8234 | 7833.8413 | 5.6657 | 349.911 | [5 empty] | 31.1016 | 32.706 | 35.528 | [5 empty] | 0.0653 | 0.027 | 6488.1889 | 337.1167 |  |  |  |  | 31.077 | 32.8128 | 35.5314 | [7 empty] | -0.1644 | 0.148 | 0.2596 | 6479.9475 | 0.3828 | 337.4893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 0.9505 | -5.7425 | 5.8369 | 7829.4383 | 5.6749 | 350.9137 | [5 empty] | 31.3591 | 32.977 | 35.8227 | [5 empty] | 0.0651 | 0.0269 | 6488.2858 | 338.0603 |  |  |  |  | 31.3437 | 33.0908 | 35.8667 | [7 empty] | -0.1693 | 0.1212 | 0.2526 | 6486.2992 | 0.3699 | 338.455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 0.9505 | -5.7431 | 5.8374 | 7823.4148 | 5.6683 | 351.7972 | [5 empty] | 31.6177 | 33.2492 | 36.1187 | [5 empty] | 0.0648 | 0.0268 | 6488.3816 | 339.0019 |  |  |  |  | 31.5915 | 33.3424 | 36.1841 | [7 empty] | -0.1645 | 0.0844 | 0.2364 | 6494.0007 | 0.3386 | 339.3228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 0.9634 | -5.745 | 5.8413 | 7816.1898 | 5.6715 | 352.7243 | [5 empty] | 31.8775 | 33.5226 | 36.4162 | [5 empty] | 0.0645 | 0.0267 | 6488.4762 | 339.9413 |  |  |  |  | 31.9428 | 33.6387 | 36.6005 | [7 empty] | -0.0489 | -0.0066 | 0.1181 | 6504.7122 | 0.1426 | 340.3384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 0.9739 | -5.737 | 5.8348 | 7805.8184 | 5.6673 | 353.736 | [5 empty] | 32.1385 | 33.7973 | 36.7149 | [5 empty] | 0.0642 | 0.0265 | 6488.5698 | 340.8787 |  |  |  |  | 32.2132 | 33.9349 | 36.9075 | [7 empty] | -0.0666 | 0.0079 | 0.1321 | 6502.9466 | 0.1713 | 341.346 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 0.8839 | -5.7326 | 5.8171 | 7804.5153 | 5.6082 | 355.0888 | [5 empty] | 32.4007 | 34.0732 | 37.015 | [5 empty] | 0.0639 | 0.0264 | 6488.6622 | 341.814 |  |  |  |  | 32.5805 | 34.2471 | 37.34 | [7 empty] | 0.0499 | -0.0814 | 0.1087 | 6513.0889 | 0.1146 | 342.4004 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 0.8914 | -5.7327 | 5.8182 | 7803.6615 | 5.5938 | 355.1054 | [5 empty] | 32.664 | 34.3504 | 37.3165 | [5 empty] | 0.0637 | 0.0263 | 6488.7536 | 342.7472 |  |  |  |  | 32.5726 | 34.238 | 37.3301 | [7 empty] | 0.0515 | -0.0816 | 0.1086 | 6513.0016 | 0.1073 | 342.3698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 0.9026 | -5.7471 | 5.834 | 7800.4133 | 5.605 | 356.0225 | [5 empty] | 32.9285 | 34.6288 | 37.6193 | [5 empty] | 0.0634 | 0.0262 | 6488.8439 | 343.6784 |  |  |  |  | 32.8447 | 34.5209 | 37.6255 | [7 empty] | 0.0621 | -0.0728 | 0.099 | 6510.2193 | 0.104 | 343.3183 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 0.8248 | -5.8122 | 5.8877 | 7812.8625 | 5.6149 | 358.0639 | [5 empty] | 33.1943 | 34.9084 | 37.9234 | [5 empty] | 0.0631 | 0.0261 | 6488.9331 | 344.6075 |  |  |  |  | 33.1245 | 34.8034 | 37.9282 | [7 empty] | 0.0867 | -0.0719 | 0.1008 | 6508.0602 | 0.1208 | 344.2594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 0.931 | -5.9295 | 6.0184 | 7828.5615 | 5.7586 | 359.0599 | [5 empty] | 33.4612 | 35.1893 | 38.229 | [5 empty] | 0.0629 | 0.026 | 6489.0214 | 345.5346 |  |  |  |  | 33.3919 | 35.111 | 38.2369 | [7 empty] | 0.0437 | -0.0458 | 0.0743 | 6505.7847 | 0.0679 | 345.2768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 0.9313 | -5.9446 | 6.0333 | 7826.6942 | 5.7632 | 359.9474 | [5 empty] | 33.7292 | 35.4714 | 38.5358 | [5 empty] | 0.0626 | 0.0259 | 6489.1086 | 346.4597 |  |  |  |  | 33.7147 | 35.5069 | 38.5797 | [7 empty] | -0.0374 | 0.034 | 0.1003 | 6495.0859 | 0.1363 | 346.5756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 1.0453 | -6.0558 | 6.1605 | 7839.5919 | 5.9072 | 360.9655 | [5 empty] | 33.9985 | 35.7548 | 38.8441 | [5 empty] | 0.0623 | 0.0258 | 6489.1948 | 347.3828 |  |  |  |  | 33.9812 | 35.7789 | 38.8675 | [7 empty] | -0.0183 | 0.0379 | 0.0816 | 6492.8209 | 0.1128 | 347.4608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 1.0445 | -6.0535 | 6.1581 | 7839.0694 | 5.8858 | 360.9594 | [5 empty] | 34.269 | 36.0395 | 39.1536 | [5 empty] | 0.0621 | 0.0257 | 6489.28 | 348.3038 |  |  |  |  | 34.3082 | 36.1511 | 39.3233 | [7 empty] | -0.0882 | 0.0062 | 0.1515 | 6504.8293 | 0.1917 | 348.6632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 1.0616 | -6.1279 | 6.2341 | 7845.8231 | 5.9553 | 362.7535 | [5 empty] | 34.5406 | 36.3254 | 39.4646 | [5 empty] | 0.0618 | 0.0255 | 6489.3643 | 349.2228 |  |  |  |  | 34.361 | 36.3308 | 39.3414 | [7 empty] | -0.2703 | 0.1678 | 0.3613 | 6484.8598 | 0.5164 | 349.2404 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 1.0751 | -6.1299 | 6.2382 | 7839.0815 | 5.9584 | 363.6184 | [5 empty] | 34.8134 | 36.6125 | 39.7769 | [5 empty] | 0.0615 | 0.0254 | 6489.4476 | 350.1399 |  |  |  |  | 34.6452 | 36.6187 | 39.6678 | [7 empty] | -0.2521 | 0.1547 | 0.3392 | 6486.2747 | 0.4838 | 350.1596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 1.0813 | -6.1431 | 6.2522 | 7836.059 | 5.9654 | 364.5114 | [5 empty] | 35.0874 | 36.9009 | 40.0906 | [5 empty] | 0.0613 | 0.0253 | 6489.53 | 351.0549 |  |  |  |  | 34.9574 | 36.9113 | 40.1351 | [7 empty] | -0.2292 | 0.0353 | 0.2907 | 6509.3714 | 0.3836 | 351.0879 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 1.0861 | -6.165 | 6.2745 | 7836.0525 | 5.9764 | 365.3283 | [5 empty] | 35.3626 | 37.1905 | 40.4056 | [5 empty] | 0.061 | 0.0252 | 6489.6114 | 351.9679 |  |  |  |  | 35.1907 | 37.1839 | 40.1543 | [7 empty] | -0.1934 | 0.2461 | 0.3369 | 6463.2288 | 0.4758 | 351.9471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 1.0037 | -6.0932 | 6.1906 | 7816.4714 | 5.875 | 366.5064 | [5 empty] | 35.639 | 37.4814 | 40.722 | [5 empty] | 0.0608 | 0.0251 | 6489.692 | 352.879 |  |  |  |  | 35.4744 | 37.4616 | 40.5133 | [7 empty] | -0.1711 | 0.1985 | 0.2895 | 6471.427 | 0.4121 | 352.8173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 1.005 | -6.1109 | 6.2082 | 7815.4103 | 5.882 | 367.3733 | [5 empty] | 35.9166 | 37.7736 | 41.0397 | [5 empty] | 0.0605 | 0.025 | 6489.7716 | 353.7881 |  |  |  |  | 35.7948 | 37.7603 | 40.9649 | [7 empty] | -0.137 | 0.0959 | 0.2098 | 6489.9532 | 0.2971 | 353.7469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 0.911 | -6.0391 | 6.1234 | 7797.8082 | 5.7733 | 368.4684 | [5 empty] | 36.1954 | 38.067 | 41.3589 | [5 empty] | 0.0602 | 0.0249 | 6489.8503 | 354.6952 |  |  |  |  | 35.8953 | 37.9578 | 41.2801 | [7 empty] | -0.3397 | 0.0435 | 0.4004 | 6515.7782 | 0.5275 | 354.3583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 0.9398 | -6.0474 | 6.1356 | 7790.9073 | 5.7926 | 369.4545 | [5 empty] | 36.4754 | 38.3616 | 41.6793 | [5 empty] | 0.06 | 0.0248 | 6489.9282 | 355.6004 |  |  |  |  | 36.367 | 38.343 | 41.7765 | [7 empty] | -0.1541 | -0.0385 | 0.2232 | 6518.6733 | 0.2532 | 355.5434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 1.0473 | -6.1678 | 6.2707 | 7806.2609 | 5.9376 | 370.4774 | [5 empty] | 36.7566 | 38.6575 | 42.0012 | [5 empty] | 0.0597 | 0.0247 | 6490.0052 | 356.5036 |  |  |  |  | 36.6593 | 38.6307 | 41.7959 | [7 empty] | -0.0268 | 0.1695 | 0.1687 | 6467.1475 | 0.2199 | 356.4218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 1.0597 | -6.1951 | 6.2996 | 7806.8484 | 5.9578 | 371.3263 | [5 empty] | 37.0389 | 38.9547 | 42.3244 | [5 empty] | 0.0595 | 0.0246 | 6490.0814 | 357.4049 |  |  |  |  | 37.0753 | 39.0513 | 42.7487 | [7 empty] | -0.1452 | -0.1917 | 0.2978 | 6549.0196 | 0.2462 | 357.6964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 1.168 | -6.3276 | 6.4481 | 7824.9528 | 6.1116 | 372.3913 | [5 empty] | 37.3225 | 39.2531 | 42.649 | [5 empty] | 0.0592 | 0.0245 | 6490.1567 | 358.3042 |  |  |  |  | 37.6149 | 39.4618 | 43.0995 | [7 empty] | 0.1736 | -0.1579 | 0.2153 | 6518.4809 | 0.2865 | 358.9297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 1.1807 | -6.3423 | 6.4647 | 7821.9341 | 6.1236 | 373.2619 | [5 empty] | 37.6072 | 39.5528 | 42.975 | [5 empty] | 0.059 | 0.0244 | 6490.2312 | 359.2016 |  |  |  |  | 37.6348 | 39.4771 | 43.1131 | [7 empty] | 0.185 | -0.1571 | 0.2209 | 6517.4751 | 0.2924 | 358.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 1.1834 | -6.3678 | 6.4903 | 7822.6998 | 6.1369 | 374.1366 | [5 empty] | 37.8932 | 39.8538 | 43.3023 | [5 empty] | 0.0587 | 0.0243 | 6490.3049 | 360.0971 |  |  |  |  | 37.7677 | 39.7895 | 43.4606 | [7 empty] | -0.1341 | -0.123 | 0.2426 | 6533.8525 | 0.2186 | 359.9063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 1.1935 | -6.3806 | 6.5046 | 7819.2533 | 6.1466 | 375.0362 | [5 empty] | 38.1803 | 40.156 | 43.631 | [5 empty] | 0.0585 | 0.0242 | 6490.3778 | 360.9906 |  |  |  |  | 38.0718 | 40.1088 | 43.8187 | [7 empty] | -0.1354 | -0.1304 | 0.248 | 6535.2979 | 0.2198 | 360.8515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 1.1923 | -6.3659 | 6.4898 | 7815.137 | 6.1166 | 375.0913 | [5 empty] | 38.4687 | 40.4595 | 43.9611 | [5 empty] | 0.0583 | 0.0241 | 6490.4498 | 361.8823 |  |  |  |  | 38.351 | 40.3915 | 44.1564 | [7 empty] | -0.1238 | -0.1538 | 0.2545 | 6539.0029 | 0.213 | 361.6831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 1.2022 | -6.3852 | 6.5105 | 7813.5507 | 6.1304 | 375.9763 | [5 empty] | 38.7582 | 40.7642 | 44.2925 | [5 empty] | 0.058 | 0.024 | 6490.5212 | 362.772 |  |  |  |  | 38.6221 | 40.6705 | 44.5024 | [7 empty] | -0.1246 | -0.1846 | 0.2773 | 6545.0877 | 0.2238 | 362.4991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 1.2117 | -6.4015 | 6.5281 | 7811.62 | 6.1408 | 376.7971 | [5 empty] | 39.049 | 41.0702 | 44.6253 | [5 empty] | 0.0578 | 0.0239 | 6490.5917 | 363.6599 |  |  |  |  | 38.87 | 40.9691 | 44.5102 | [7 empty] | -0.0983 | 0.0469 | 0.1578 | 6497.1912 | 0.214 | 363.3671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 1.1231 | -6.4609 | 6.5717 | 7827.857 | 6.1271 | 377.9537 | [5 empty] | 39.3409 | 41.3775 | 44.9595 | [5 empty] | 0.0575 | 0.0238 | 6490.6615 | 364.5458 |  |  |  |  | 39.1588 | 41.2609 | 44.8887 | [7 empty] | -0.094 | 0.0012 | 0.1532 | 6505.8607 | 0.1876 | 364.2102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 1.0252 | -6.5334 | 6.6282 | 7842.0669 | 6.1354 | 380.0498 | [5 empty] | 39.6341 | 41.686 | 45.2951 | [5 empty] | 0.0573 | 0.0237 | 6490.7306 | 365.4299 |  |  |  |  | 39.6016 | 41.8109 | 45.7559 | [7 empty] | -0.3226 | -0.1673 | 0.4252 | 6555.1973 | 0.427 | 365.7862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 1.0339 | -6.5264 | 6.6224 | 7838.8897 | 6.1158 | 380.1319 | [5 empty] | 39.9284 | 41.9958 | 45.632 | [5 empty] | 0.057 | 0.0236 | 6490.7988 | 366.3121 |  |  |  |  | 39.5371 | 41.7431 | 45.687 | [7 empty] | -0.3243 | -0.1708 | 0.4281 | 6556.0627 | 0.433 | 365.5928 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 1.0262 | -6.5332 | 6.628 | 7835.4252 | 6.1116 | 381.0428 | [5 empty] | 40.224 | 42.3068 | 45.9704 | [5 empty] | 0.0568 | 0.0235 | 6490.8664 | 367.1924 |  |  |  |  | 40.3902 | 42.3248 | 46.3116 | [7 empty] | 0.2416 | -0.2331 | 0.3162 | 6527.6603 | 0.4132 | 367.2429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 1.03 | -6.5288 | 6.6241 | 7827.9723 | 6.1068 | 381.9635 | [5 empty] | 40.5208 | 42.6192 | 46.3101 | [5 empty] | 0.0566 | 0.0234 | 6490.9333 | 368.0708 |  |  |  |  | 40.4718 | 42.5676 | 46.3377 | [7 empty] | 0.0323 | -0.0343 | 0.0626 | 6503.7533 | 0.0508 | 367.9263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 1.0628 | -6.5278 | 6.628 | 7819.2529 | 6.1201 | 382.8182 | [5 empty] | 40.8187 | 42.9328 | 46.6512 | [5 empty] | 0.0563 | 0.0233 | 6490.9995 | 368.9474 |  |  |  |  | 40.5514 | 42.8725 | 46.3278 | [7 empty] | -0.2598 | 0.2489 | 0.3884 | 6469.8066 | 0.5394 | 368.7793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 1.0532 | -6.5598 | 6.6581 | 7822.4959 | 6.1318 | 383.7211 | [5 empty] | 41.1179 | 43.2476 | 46.9936 | [5 empty] | 0.0561 | 0.0232 | 6491.0649 | 369.8222 |  |  |  |  | 40.867 | 43.1972 | 46.723 | [7 empty] | -0.2578 | 0.2175 | 0.3692 | 6475.7531 | 0.5138 | 369.6825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 1.0795 | -6.576 | 6.678 | 7818.4989 | 6.1537 | 384.622 | [5 empty] | 41.4183 | 43.5638 | 47.3375 | [5 empty] | 0.0559 | 0.0231 | 6491.1297 | 370.6951 |  |  |  |  | 41.4075 | 43.6947 | 47.7658 | [7 empty] | -0.2753 | -0.1408 | 0.3695 | 6545.5366 | 0.3705 | 371.055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 1.0805 | -6.6066 | 6.7083 | 7820.4329 | 6.1707 | 385.5209 | [5 empty] | 41.7199 | 43.8812 | 47.6827 | [5 empty] | 0.0556 | 0.023 | 6491.1938 | 371.5661 |  |  |  |  | 41.4169 | 43.704 | 47.7745 | [7 empty] | -0.2738 | -0.14 | 0.3676 | 6545.2742 | 0.3701 | 371.0804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 1.0896 | -6.6231 | 6.726 | 7818.7842 | 6.1807 | 386.3094 | [5 empty] | 42.0227 | 44.1999 | 48.0293 | [5 empty] | 0.0554 | 0.0229 | 6491.2573 | 372.4353 |  |  |  |  | 42.2896 | 44.2961 | 48.1334 | [7 empty] | 0.3765 | -0.0163 | 0.3235 | 6476.6641 | 0.4217 | 372.6968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 1.1058 | -6.6544 | 6.7594 | 7818.9835 | 6.2086 | 387.2944 | [5 empty] | 42.3267 | 44.5198 | 48.3773 | [5 empty] | 0.0552 | 0.0228 | 6491.32 | 373.3027 |  |  |  |  | 42.3401 | 44.4912 | 48.1405 | [7 empty] | 0.188 | 0.1526 | 0.1857 | 6457.9259 | 0.1517 | 373.2254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 1.1109 | -6.6562 | 6.7619 | 7819.2538 | 6.1912 | 387.2487 | [5 empty] | 42.6319 | 44.8411 | 48.7267 | [5 empty] | 0.055 | 0.0227 | 6491.3821 | 374.1683 |  |  |  |  | 42.5777 | 44.9907 | 48.6752 | [7 empty] | -0.2412 | 0.2106 | 0.3508 | 6476.3991 | 0.4865 | 374.5697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 1.1036 | -6.6539 | 6.7584 | 7813.8578 | 6.1807 | 388.1173 | [5 empty] | 42.9383 | 45.1636 | 49.0775 | [5 empty] | 0.0547 | 0.0226 | 6491.4436 | 375.0321 |  |  |  |  | 42.8947 | 45.3206 | 49.0368 | [7 empty] | -0.2348 | 0.2072 | 0.3434 | 6476.6863 | 0.4761 | 375.4508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 1.1264 | -6.8157 | 6.9217 | 7846.3168 | 6.298 | 389.0572 | [5 empty] | 43.246 | 45.4873 | 49.4296 | [5 empty] | 0.0545 | 0.0225 | 6491.5044 | 375.894 |  |  |  |  | 42.8781 | 45.3002 | 49.0211 | [7 empty] | -0.2316 | 0.2023 | 0.3379 | 6477.3783 | 0.4695 | 375.3964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 1.1246 | -6.8317 | 6.9372 | 7844.8201 | 6.3032 | 389.9364 | [5 empty] | 43.5548 | 45.8124 | 49.7832 | [5 empty] | 0.0543 | 0.0224 | 6491.5646 | 376.7542 |  |  |  |  | 43.635 | 45.8329 | 49.5795 | [7 empty] | 0.227 | 0.1594 | 0.2205 | 6454.6769 | 0.1899 | 376.8084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 1.1143 | -6.9968 | 7.0987 | 7881.4527 | 6.4013 | 390.7971 | [5 empty] | 43.8649 | 46.1387 | 50.1381 | [5 empty] | 0.0541 | 0.0224 | 6491.6242 | 377.6125 |  |  |  |  | 43.7475 | 46.0604 | 49.9128 | [7 empty] | 0.0162 | 0.1249 | 0.1093 | 6475.218 | 0.1297 | 377.4071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 1.1147 | -7.0052 | 7.1071 | 7877.4121 | 6.4037 | 391.7259 | [5 empty] | 44.1762 | 46.4663 | 50.4945 | [5 empty] | 0.0538 | 0.0223 | 6491.6833 | 378.4691 |  |  |  |  | 44.0883 | 46.3941 | 50.4518 | [7 empty] | 0.0094 | 0.0028 | 0.0485 | 6498.2524 | 0.0532 | 378.2808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 1.1239 | -7.0132 | 7.1164 | 7873.2259 | 6.4089 | 392.5455 | [5 empty] | 44.4887 | 46.7952 | 50.8522 | [5 empty] | 0.0536 | 0.0222 | 6491.7417 | 379.3239 |  |  |  |  | 44.3389 | 46.6913 | 50.4778 | [7 empty] | 0.0355 | 0.2057 | 0.1845 | 6459.3315 | 0.1884 | 379.0543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 1.1484 | -7.0369 | 7.1434 | 7865.5625 | 6.4507 | 394.295 | [5 empty] | 44.8024 | 47.1254 | 51.2113 | [5 empty] | 0.0534 | 0.0221 | 6491.7995 | 380.1769 |  |  |  |  | 44.7165 | 47.0787 | 50.8374 | [7 empty] | 0.0693 | 0.2434 | 0.2219 | 6450.444 | 0.2009 | 380.0565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 1.1761 | -7.0623 | 7.1727 | 7864.0166 | 6.4781 | 395.1275 | [5 empty] | 45.1173 | 47.4568 | 51.5718 | [5 empty] | 0.0532 | 0.022 | 6491.8567 | 381.0282 |  |  |  |  | 45.0686 | 47.4164 | 51.3879 | [7 empty] | 0.0736 | 0.1158 | 0.096 | 6473.4297 | 0.0802 | 380.9247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 1.1573 | -7.0428 | 7.1505 | 7855.4285 | 6.4504 | 395.9777 | [5 empty] | 45.4335 | 47.7896 | 51.9337 | [5 empty] | 0.053 | 0.0219 | 6491.9133 | 381.8777 |  |  |  |  | 45.4779 | 48.0045 | 51.8129 | [7 empty] | -0.131 | 0.2872 | 0.3228 | 6456.1271 | 0.4168 | 382.4238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 1.1648 | -7.06 | 7.1686 | 7853.4606 | 6.4617 | 396.8423 | [5 empty] | 45.7509 | 48.1236 | 52.297 | [5 empty] | 0.0528 | 0.0218 | 6491.9694 | 382.7254 |  |  |  |  | 45.808 | 48.3535 | 52.1892 | [7 empty] | -0.1322 | 0.2885 | 0.3246 | 6456.1169 | 0.4191 | 383.306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 1.1802 | -7.0635 | 7.1744 | 7846.945 | 6.4706 | 397.7944 | [5 empty] | 46.0695 | 48.4589 | 52.6617 | [5 empty] | 0.0525 | 0.0217 | 6492.0249 | 383.5714 |  |  |  |  | 46.1317 | 48.6842 | 52.5743 | [7 empty] | -0.1222 | 0.2691 | 0.3029 | 6459.0839 | 0.3923 | 384.1371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 1.2168 | -7.0881 | 7.2045 | 7844.1715 | 6.5039 | 398.6826 | [5 empty] | 46.3893 | 48.7955 | 53.0277 | [5 empty] | 0.0523 | 0.0216 | 6492.0798 | 384.4156 |  |  |  |  | 46.4673 | 49.0374 | 52.9562 | [7 empty] | -0.1211 | 0.2695 | 0.3025 | 6459.0837 | 0.3915 | 385.0194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 1.2125 | -7.0842 | 7.1998 | 7843.7136 | 6.4772 | 398.6616 | [5 empty] | 46.7103 | 49.1333 | 53.3952 | [5 empty] | 0.0521 | 0.0215 | 6492.1343 | 385.2581 |  |  |  |  | 46.4582 | 49.0296 | 52.9498 | [7 empty] | -0.1247 | 0.2685 | 0.3038 | 6459.4787 | 0.3899 | 384.9999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 1.2392 | -7.1363 | 7.2556 | 7843.6298 | 6.5379 | 400.3105 | [5 empty] | 47.0325 | 49.4725 | 53.7641 | [5 empty] | 0.0519 | 0.0215 | 6492.1882 | 386.0989 |  |  |  |  | 46.8196 | 49.4208 | 53.349 | [7 empty] | -0.135 | 0.2866 | 0.3244 | 6457.1074 | 0.4139 | 385.9711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 1.2412 | -7.1627 | 7.2819 | 7844.1942 | 6.5528 | 401.2033 | [5 empty] | 47.356 | 49.8129 | 54.1344 | [5 empty] | 0.0517 | 0.0214 | 6492.2415 | 386.9379 |  |  |  |  | 47.1409 | 49.719 | 53.7138 | [7 empty] | -0.0799 | 0.2517 | 0.2653 | 6459.8434 | 0.3288 | 386.707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 1.2467 | -7.1695 | 7.2894 | 7840.4975 | 6.5549 | 401.9819 | [5 empty] | 47.6807 | 50.1546 | 54.5061 | [5 empty] | 0.0515 | 0.0213 | 6492.2943 | 387.7752 |  |  |  |  | 47.4774 | 50.0821 | 54.1068 | [7 empty] | -0.0937 | 0.2538 | 0.2741 | 6460.5079 | 0.3435 | 387.5979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 1.3484 | -7.2871 | 7.4226 | 7853.5714 | 6.687 | 402.9921 | [5 empty] | 48.0066 | 50.4977 | 54.8791 | [5 empty] | 0.0513 | 0.0212 | 6492.3466 | 388.6108 |  |  |  |  | 47.8408 | 50.4776 | 54.5136 | [7 empty] | -0.1084 | 0.2702 | 0.2958 | 6458.7145 | 0.3711 | 388.5621 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 1.3769 | -7.3241 | 7.4639 | 7854.7505 | 6.7222 | 403.8199 | [5 empty] | 48.3338 | 50.842 | 55.2536 | [5 empty] | 0.0511 | 0.0211 | 6492.3984 | 389.4447 |  |  |  |  | 48.15 | 50.7971 | 54.8812 | [7 empty] | -0.1037 | 0.2554 | 0.2808 | 6461.1311 | 0.3538 | 389.3363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 1.483 | -7.4587 | 7.6156 | 7871.6348 | 6.8657 | 404.7871 | [5 empty] | 48.6621 | 51.1875 | 55.6295 | [5 empty] | 0.0509 | 0.021 | 6492.4497 | 390.2769 |  |  |  |  | 48.5159 | 51.1401 | 55.4351 | [7 empty] | -0.0834 | 0.1322 | 0.1743 | 6481.4947 | 0.2351 | 390.163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 1.495 | -7.4812 | 7.6399 | 7870.6009 | 6.8827 | 405.6313 | [5 empty] | 48.9917 | 51.5344 | 56.0068 | [5 empty] | 0.0507 | 0.0209 | 6492.5004 | 391.1074 |  |  |  |  | 48.8654 | 51.4949 | 55.8593 | [7 empty] | -0.0723 | 0.105 | 0.149 | 6485.5972 | 0.2024 | 391.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 1.3795 | -7.4004 | 7.5394 | 7853.7404 | 6.7706 | 406.8304 | [5 empty] | 49.3225 | 51.8826 | 56.3855 | [5 empty] | 0.0505 | 0.0209 | 6492.5507 | 391.9362 |  |  |  |  | 49.2569 | 51.8777 | 56.4731 | [7 empty] | -0.077 | -0.0245 | 0.1353 | 6508.5914 | 0.1414 | 391.9246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 1.406 | -7.4258 | 7.569 | 7852.2891 | 6.7975 | 407.665 | [5 empty] | 49.6546 | 52.2321 | 56.7656 | [5 empty] | 0.0503 | 0.0208 | 6492.6005 | 392.7634 |  |  |  |  | 49.623 | 52.2606 | 56.8705 | [7 empty] | -0.0681 | -0.013 | 0.1231 | 6505.9859 | 0.1335 | 392.8307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 1.3175 | -7.3563 | 7.4851 | 7836.911 | 6.7059 | 408.7294 | [5 empty] | 49.9879 | 52.5828 | 57.1471 | [5 empty] | 0.0501 | 0.0207 | 6492.6498 | 393.5888 |  |  |  |  | 49.9834 | 52.5997 | 57.2502 | [7 empty] | -0.0065 | -0.0276 | 0.0744 | 6504.6123 | 0.0618 | 393.6285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 1.3476 | -7.3838 | 7.5173 | 7835.5083 | 6.7372 | 409.5992 | [5 empty] | 50.3224 | 52.9349 | 57.53 | [5 empty] | 0.0499 | 0.0206 | 6492.6986 | 394.4126 |  |  |  |  | 50.3552 | 52.9886 | 57.7177 | [7 empty] | -0.0143 | -0.0555 | 0.0996 | 6509.9258 | 0.0772 | 394.5379 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 1.3387 | -7.3865 | 7.5183 | 7831.2834 | 6.7324 | 410.5165 | [5 empty] | 50.6581 | 53.2882 | 57.9143 | [5 empty] | 0.0497 | 0.0205 | 6492.7471 | 395.2347 |  |  |  |  | 50.7273 | 53.3784 | 58.1886 | [7 empty] | -0.0237 | -0.0846 | 0.1282 | 6515.5057 | 0.0978 | 395.4437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 1.3239 | -7.3729 | 7.5023 | 7828.9898 | 6.694 | 410.5798 | [5 empty] | 50.9951 | 53.6428 | 58.3 | [5 empty] | 0.0495 | 0.0204 | 6492.795 | 396.0551 |  |  |  |  | 51.074 | 53.7353 | 58.5251 | [7 empty] | 0.0024 | -0.0541 | 0.0882 | 6508.5658 | 0.0691 | 396.2682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 1.3333 | -7.4009 | 7.5316 | 7830.0638 | 6.7117 | 411.3415 | [5 empty] | 51.3333 | 53.9988 | 58.6871 | [5 empty] | 0.0493 | 0.0204 | 6492.8424 | 396.8739 |  |  |  |  | 51.51 | 54.2341 | 59.1971 | [7 empty] | -0.0936 | -0.1251 | 0.2039 | 6526.7376 | 0.1712 | 397.4126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 1.4554 | -7.5519 | 7.7017 | 7846.1307 | 6.8838 | 412.7502 | [5 empty] | 51.6727 | 54.356 | 59.0757 | [5 empty] | 0.0491 | 0.0203 | 6492.8894 | 397.691 |  |  |  |  | 51.8498 | 54.5913 | 59.619 | [7 empty] | -0.1013 | -0.145 | 0.2235 | 6530.5535 | 0.1824 | 398.2268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 1.4616 | -7.5621 | 7.7128 | 7842.7952 | 6.8905 | 413.5982 | [5 empty] | 52.0134 | 54.7145 | 59.4656 | [5 empty] | 0.0489 | 0.0202 | 6492.936 | 398.5065 |  |  |  |  | 51.8486 | 54.5889 | 59.6199 | [7 empty] | -0.1005 | -0.1474 | 0.2245 | 6530.9105 | 0.175 | 398.2213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 1.4595 | -7.5659 | 7.7161 | 7844.1257 | 6.8682 | 413.5518 | [5 empty] | 52.3553 | 55.0744 | 59.857 | [5 empty] | 0.0487 | 0.0201 | 6492.9821 | 399.3204 |  |  |  |  | 52.279 | 55.0923 | 60.2196 | [7 empty] | -0.1918 | -0.1686 | 0.3057 | 6540.0902 | 0.2576 | 399.3609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 1.565 | -7.6776 | 7.8456 | 7857.3727 | 6.9879 | 414.1532 | [5 empty] | 52.6984 | 55.4355 | 60.2498 | [5 empty] | 0.0485 | 0.02 | 6493.0277 | 400.1326 |  |  |  |  | 52.5549 | 55.4505 | 60.2418 | [7 empty] | -0.203 | 0.0665 | 0.2557 | 6500.6279 | 0.3294 | 400.1663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 1.5777 | -7.7021 | 7.872 | 7856.9364 | 7.006 | 414.9637 | [5 empty] | 53.0428 | 55.7979 | 60.644 | [5 empty] | 0.0483 | 0.02 | 6493.073 | 400.9432 |  |  |  |  | 52.6574 | 55.7466 | 60.3009 | [7 empty] | -0.4272 | 0.2607 | 0.5329 | 6481.6395 | 0.7081 | 400.8286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 1.5895 | -7.7324 | 7.9041 | 7857.653 | 7.0283 | 415.8175 | [5 empty] | 53.3884 | 56.1616 | 61.0396 | [5 empty] | 0.0481 | 0.0199 | 6493.1178 | 401.7522 |  |  |  |  | 53.2732 | 56.4441 | 61.1361 | [7 empty] | -0.5199 | 0.2225 | 0.6031 | 6493.7609 | 0.7934 | 402.3772 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 1.5955 | -7.7194 | 7.8924 | 7854.0845 | 7.0033 | 415.8389 | [5 empty] | 53.7352 | 56.5267 | 61.4366 | [5 empty] | 0.0479 | 0.0198 | 6493.1622 | 402.5595 |  |  |  |  | 53.6073 | 56.6977 | 61.5495 | [7 empty] | -0.4027 | 0.1212 | 0.4619 | 6503.5989 | 0.5965 | 402.9363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 1.6053 | -7.7763 | 7.9501 | 7855.8508 | 7.0583 | 417.5322 | [5 empty] | 54.0833 | 56.893 | 61.8351 | [5 empty] | 0.0477 | 0.0197 | 6493.2063 | 403.3653 |  |  |  |  | 54.082 | 57.1336 | 61.9837 | [7 empty] | -0.2939 | 0.1325 | 0.3598 | 6495.1127 | 0.4759 | 403.8921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 1.6093 | -7.7673 | 7.942 | 7853.4785 | 7.0341 | 417.5355 | [5 empty] | 54.4326 | 57.2606 | 62.2349 | [5 empty] | 0.0475 | 0.0197 | 6493.2498 | 404.1694 |  |  |  |  | 54.1359 | 57.2804 | 62.0284 | [7 empty] | -0.4023 | 0.2176 | 0.4915 | 6487.515 | 0.649 | 404.2125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 1.6073 | -7.8008 | 7.9744 | 7855.8955 | 7.0508 | 418.402 | [5 empty] | 54.7831 | 57.6296 | 62.6362 | [5 empty] | 0.0473 | 0.0196 | 6493.293 | 404.972 |  |  |  |  | 54.5017 | 57.6485 | 62.4587 | [7 empty] | -0.3827 | 0.196 | 0.4648 | 6489.9557 | 0.6124 | 405.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 1.5184 | -7.8559 | 8.0116 | 7866.19 | 7.046 | 419.9002 | [5 empty] | 55.1349 | 57.9998 | 63.0389 | [5 empty] | 0.0472 | 0.0195 | 6493.3358 | 405.7729 |  |  |  |  | 54.8733 | 58.0499 | 62.8838 | [7 empty] | -0.3942 | 0.2039 | 0.4783 | 6489.3608 | 0.6298 | 405.8809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 1.3988 | -7.8894 | 8.0235 | 7878.1041 | 6.9979 | 420.7292 | [5 empty] | 55.4879 | 58.3714 | 63.443 | [5 empty] | 0.047 | 0.0194 | 6493.3782 | 406.5723 |  |  |  |  | 55.2334 | 58.411 | 63.3118 | [7 empty] | -0.3745 | 0.1791 | 0.4507 | 6492.2947 | 0.5914 | 406.6573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 1.4114 | -7.8912 | 8.0274 | 7871.7162 | 7.0055 | 421.6729 | [5 empty] | 55.8422 | 58.7442 | 63.8485 | [5 empty] | 0.0468 | 0.0193 | 6493.4202 | 407.3701 |  |  |  |  | 55.619 | 58.8186 | 63.733 | [7 empty] | -0.3705 | 0.1918 | 0.4515 | 6489.9984 | 0.5937 | 407.5287 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 1.4064 | -7.9055 | 8.0406 | 7870.2444 | 7.0086 | 422.4992 | [5 empty] | 56.1977 | 59.1184 | 64.2555 | [5 empty] | 0.0466 | 0.0193 | 6493.4618 | 408.1663 |  |  |  |  | 56.0365 | 59.2517 | 64.2037 | [7 empty] | -0.3596 | 0.1901 | 0.4406 | 6489.6601 | 0.58 | 408.4489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 1.3924 | -7.9085 | 8.0411 | 7866.6982 | 7.0011 | 423.3727 | [5 empty] | 56.5545 | 59.4938 | 64.6639 | [5 empty] | 0.0464 | 0.0192 | 6493.503 | 408.9609 |  |  |  |  | 56.4446 | 59.6685 | 64.8821 | [7 empty] | -0.3944 | 0.0561 | 0.4423 | 6513.6556 | 0.5476 | 409.329 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 1.4481 | -7.9412 | 8.0828 | 7859.319 | 7.0704 | 425.0703 | [5 empty] | 56.9125 | 59.8706 | 65.0737 | [5 empty] | 0.0462 | 0.0191 | 6493.5439 | 409.7539 |  |  |  |  | 56.839 | 60.0786 | 65.3263 | [7 empty] | -0.3851 | 0.0561 | 0.4329 | 6513.06 | 0.5367 | 410.19 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 1.4499 | -7.9654 | 8.1069 | 7859.1583 | 7.085 | 425.9544 | [5 empty] | 57.2717 | 60.2487 | 65.4849 | [5 empty] | 0.0461 | 0.019 | 6493.5843 | 410.5454 |  |  |  |  | 57.2394 | 60.4597 | 66.0035 | [7 empty] | -0.3879 | -0.103 | 0.4508 | 6539.2036 | 0.4787 | 410.9854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 1.4654 | -7.9772 | 8.1212 | 7855.7597 | 7.0975 | 426.7549 | [5 empty] | 57.6322 | 60.6281 | 65.8975 | [5 empty] | 0.0459 | 0.019 | 6493.6244 | 411.3354 |  |  |  |  | 57.2509 | 60.4642 | 65.9929 | [7 empty] | -0.3728 | -0.0955 | 0.434 | 6537.0733 | 0.4619 | 410.9947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 1.4624 | -8.0137 | 8.1566 | 7859.1198 | 7.115 | 427.5595 | [5 empty] | 57.9939 | 61.0088 | 66.3116 | [5 empty] | 0.0457 | 0.0189 | 6493.6642 | 412.1238 |  |  |  |  | 58.3166 | 61.1542 | 66.4485 | [7 empty] | 0.3371 | -0.0043 | 0.2923 | 6480.3503 | 0.3596 | 412.4237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 1.472 | -8.0306 | 8.1748 | 7857.5334 | 7.1261 | 428.3134 | [5 empty] | 58.3569 | 61.3908 | 66.7271 | [5 empty] | 0.0455 | 0.0188 | 6493.7036 | 412.9106 |  |  |  |  | 58.7155 | 61.5618 | 66.9029 | [7 empty] | 0.3512 | -0.0128 | 0.3073 | 6480.9485 | 0.3807 | 413.2614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 1.4743 | -8.0234 | 8.1681 | 7855.5414 | 7.1005 | 428.3592 | [5 empty] | 58.7211 | 61.7741 | 67.144 | [5 empty] | 0.0453 | 0.0187 | 6493.7426 | 413.6959 |  |  |  |  | 59.1633 | 62.0561 | 67.3919 | [7 empty] | 0.3278 | 0.0191 | 0.2824 | 6477.2929 | 0.3426 | 414.2709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 1.4628 | -8.0623 | 8.2044 | 7859.5785 | 7.1169 | 429.2408 | [5 empty] | 59.0866 | 62.1588 | 67.5624 | [5 empty] | 0.0452 | 0.0187 | 6493.7814 | 414.4797 |  |  |  |  | 59.4998 | 62.4626 | 67.4262 | [7 empty] | 0.3484 | 0.2601 | 0.3876 | 6438.0549 | 0.3252 | 415.0959 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 1.4576 | -8.0971 | 8.2377 | 7862.4214 | 7.1333 | 430.0877 | [5 empty] | 59.4533 | 62.5447 | 67.9822 | [5 empty] | 0.045 | 0.0186 | 6493.8197 | 415.262 |  |  |  |  | 59.9378 | 62.8559 | 68.2569 | [7 empty] | 0.349 | 0.019 | 0.3041 | 6476.2252 | 0.3683 | 415.8895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 1.4842 | -8.1144 | 8.2594 | 7859.2301 | 7.1558 | 430.9113 | [5 empty] | 59.8213 | 62.932 | 68.4034 | [5 empty] | 0.0448 | 0.0185 | 6493.8577 | 416.0427 |  |  |  |  | 60.1287 | 63.1909 | 68.7427 | [7 empty] | 0.1246 | -0.0256 | 0.0912 | 6496.2774 | 0.135 | 416.5623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 1.4819 | -8.1297 | 8.274 | 7858.2963 | 7.1595 | 431.652 | [5 empty] | 60.1905 | 63.3206 | 68.826 | [5 empty] | 0.0446 | 0.0185 | 6493.8953 | 416.8219 |  |  |  |  | 60.8204 | 63.7611 | 69.2625 | [7 empty] | 0.3754 | 0.0028 | 0.3311 | 6477.4186 | 0.412 | 417.7003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 1.5155 | -8.1481 | 8.2979 | 7854.8599 | 7.1863 | 432.4672 | [5 empty] | 60.561 | 63.7105 | 69.2501 | [5 empty] | 0.0445 | 0.0184 | 6493.9327 | 417.5996 |  |  |  |  | 60.8053 | 63.7403 | 69.2452 | [7 empty] | 0.3812 | -0.001 | 0.3373 | 6477.6812 | 0.4072 | 417.659 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 1.5111 | -8.1613 | 8.3101 | 7853.311 | 7.1891 | 433.2646 | [5 empty] | 60.9327 | 64.1017 | 69.6756 | [5 empty] | 0.0443 | 0.0183 | 6493.9696 | 418.3758 |  |  |  |  | 61.2568 | 64.3976 | 69.6931 | [7 empty] | 0.1809 | 0.1803 | 0.2119 | 6460.8156 | 0.1715 | 418.9601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 1.5401 | -8.1731 | 8.3268 | 7853.7269 | 7.1881 | 433.2466 | [5 empty] | 61.3057 | 64.4942 | 70.1025 | [5 empty] | 0.0441 | 0.0182 | 6494.0064 | 419.1504 |  |  |  |  | 61.3551 | 64.7126 | 69.7428 | [7 empty] | -0.0539 | 0.3808 | 0.3756 | 6443.0369 | 0.3992 | 419.5797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 1.5299 | -8.1868 | 8.3385 | 7852.6869 | 7.1882 | 434.0511 | [5 empty] | 61.6799 | 64.8881 | 70.5309 | [5 empty] | 0.044 | 0.0182 | 6494.0427 | 419.9236 |  |  |  |  | 61.7609 | 65.1428 | 70.1938 | [7 empty] | -0.0541 | 0.3894 | 0.384 | 6441.9065 | 0.4075 | 420.4215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 1.5355 | -8.2175 | 8.3696 | 7848.6289 | 7.2315 | 435.7814 | [5 empty] | 62.0554 | 65.2832 | 70.9607 | [5 empty] | 0.0438 | 0.0181 | 6494.0787 | 420.6953 |  |  |  |  | 62.1908 | 65.5731 | 70.6881 | [7 empty] | -0.0285 | 0.3695 | 0.3588 | 6443.7012 | 0.3713 | 421.2587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 1.5648 | -8.2419 | 8.3989 | 7847.1681 | 7.2583 | 436.541 | [5 empty] | 62.4321 | 65.6797 | 71.392 | [5 empty] | 0.0436 | 0.018 | 6494.1145 | 421.4655 |  |  |  |  | 62.6281 | 66.0136 | 71.1712 | [7 empty] | -0.0015 | 0.3626 | 0.3475 | 6443.4356 | 0.3474 | 422.111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 1.5602 | -8.2537 | 8.4095 | 7844.7846 | 7.2632 | 437.4359 | [5 empty] | 62.8101 | 66.0775 | 71.8246 | [5 empty] | 0.0434 | 0.018 | 6494.1499 | 422.2342 |  |  |  |  | 62.9969 | 66.417 | 71.5906 | [7 empty] | -0.0185 | 0.3748 | 0.3621 | 6442.6802 | 0.3698 | 422.887 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 1.518 | -8.2532 | 8.4015 | 7847.9725 | 7.2157 | 437.4068 | [5 empty] | 63.1893 | 66.4767 | 72.2588 | [5 empty] | 0.0433 | 0.0179 | 6494.185 | 423.0014 |  |  |  |  | 63.0031 | 66.4296 | 71.5953 | [7 empty] | -0.025 | 0.3807 | 0.3692 | 6442.1454 | 0.3713 | 422.9111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 1.5315 | -8.2723 | 8.4227 | 7846.2255 | 7.2326 | 438.2268 | [5 empty] | 63.5698 | 66.8771 | 72.6943 | [5 empty] | 0.0431 | 0.0178 | 6494.2198 | 423.7672 |  |  |  |  | 63.426 | 66.8202 | 72.073 | [7 empty] | 0.0396 | 0.341 | 0.3232 | 6444.7698 | 0.2919 | 423.6585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 1.5592 | -8.2849 | 8.44 | 7841.8101 | 7.2544 | 439.0909 | [5 empty] | 63.9516 | 67.2789 | 73.1313 | [5 empty] | 0.0429 | 0.0178 | 6494.2543 | 424.5315 |  |  |  |  | 63.9282 | 67.3262 | 72.8495 | [7 empty] | 0.019 | 0.2121 | 0.1958 | 6465.7611 | 0.1902 | 424.6211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 1.5752 | -8.3388 | 8.4958 | 7842.5828 | 7.3151 | 440.6928 | [5 empty] | 64.3346 | 67.682 | 73.5697 | [5 empty] | 0.0428 | 0.0177 | 6494.2884 | 425.2943 |  |  |  |  | 64.3453 | 67.768 | 73.3414 | [7 empty] | 0.0122 | 0.2056 | 0.1904 | 6467.2229 | 0.1899 | 425.4565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 1.5803 | -8.3645 | 8.522 | 7842.8188 | 7.3317 | 441.5097 | [5 empty] | 64.7188 | 68.0864 | 74.0096 | [5 empty] | 0.0426 | 0.0176 | 6494.3224 | 426.0557 |  |  |  |  | 64.7904 | 68.2228 | 74.0368 | [7 empty] | -0.0148 | 0.0937 | 0.0953 | 6485.875 | 0.1218 | 426.3116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 1.5786 | -8.3624 | 8.5196 | 7842.495 | 7.3051 | 441.5145 | [5 empty] | 65.1044 | 68.4921 | 74.4509 | [5 empty] | 0.0425 | 0.0175 | 6494.356 | 426.8156 |  |  |  |  | 64.8669 | 68.4827 | 74.0644 | [7 empty] | -0.206 | 0.2623 | 0.3488 | 6470.8148 | 0.4423 | 426.7979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 1.5634 | -8.5241 | 8.676 | 7874.525 | 7.3795 | 441.9283 | [5 empty] | 65.4912 | 68.8992 | 74.8937 | [5 empty] | 0.0423 | 0.0175 | 6494.3893 | 427.574 |  |  |  |  | 65.2722 | 68.9074 | 74.5387 | [7 empty] | -0.2056 | 0.2545 | 0.343 | 6472.0585 | 0.4357 | 427.5893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 1.5719 | -8.5471 | 8.7001 | 7873.5103 | 7.3975 | 442.802 | [5 empty] | 65.8792 | 69.3076 | 75.3379 | [5 empty] | 0.0421 | 0.0174 | 6494.4223 | 428.3311 |  |  |  |  | 65.7443 | 69.4136 | 75.0502 | [7 empty] | -0.2089 | 0.2761 | 0.3605 | 6469.0807 | 0.4548 | 428.5269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 1.58 | -8.6793 | 8.8316 | 7897.603 | 7.4674 | 443.2444 | [5 empty] | 66.2685 | 69.7173 | 75.7835 | [5 empty] | 0.042 | 0.0173 | 6494.4551 | 429.0866 |  |  |  |  | 66.1729 | 69.8646 | 75.5657 | [7 empty] | -0.2138 | 0.2617 | 0.3537 | 6471.5993 | 0.4497 | 429.3573 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 1.5755 | -8.7093 | 8.8604 | 7899.0076 | 7.4822 | 444.1017 | [5 empty] | 66.6591 | 70.1284 | 76.2306 | [5 empty] | 0.0418 | 0.0173 | 6494.4876 | 429.8408 |  |  |  |  | 66.6352 | 70.3478 | 76.1058 | [7 empty] | -0.2118 | 0.2524 | 0.3458 | 6472.9725 | 0.442 | 430.2418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 1.5836 | -8.7254 | 8.8775 | 7897.051 | 7.4935 | 444.8851 | [5 empty] | 67.0509 | 70.5408 | 76.6791 | [5 empty] | 0.0416 | 0.0172 | 6494.5198 | 430.5935 |  |  |  |  | 67.0533 | 70.7746 | 76.5905 | [7 empty] | -0.1976 | 0.2385 | 0.3259 | 6474.3646 | 0.4172 | 431.0186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 1.5699 | -8.7332 | 8.8828 | 7894.8552 | 7.4895 | 445.6928 | [5 empty] | 67.444 | 70.9545 | 77.1291 | [5 empty] | 0.0415 | 0.0172 | 6494.5517 | 431.3448 |  |  |  |  | 67.4874 | 71.2179 | 77.0867 | [7 empty] | -0.1815 | 0.2279 | 0.3068 | 6475.141 | 0.3934 | 431.8211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 1.5669 | -8.7716 | 8.9201 | 7898.2185 | 7.5084 | 446.4877 | [5 empty] | 67.8383 | 71.3695 | 77.5805 | [5 empty] | 0.0413 | 0.0171 | 6494.5833 | 432.0947 |  |  |  |  | 67.4978 | 71.3418 | 77.1019 | [7 empty] | -0.3086 | 0.3101 | 0.4564 | 6469.798 | 0.5808 | 432.0448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 1.5853 | -8.8079 | 8.959 | 7899.3343 | 7.5385 | 447.3255 | [5 empty] | 68.234 | 71.7859 | 78.0333 | [5 empty] | 0.0412 | 0.017 | 6494.6148 | 432.8431 |  |  |  |  | 67.9489 | 71.8133 | 77.5865 | [7 empty] | -0.2968 | 0.3233 | 0.4561 | 6467.2893 | 0.5769 | 432.8923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 1.6058 | -8.6899 | 8.8463 | 7868.9172 | 7.481 | 448.1752 | [5 empty] | 68.6308 | 72.2036 | 78.4876 | [5 empty] | 0.041 | 0.017 | 6494.6459 | 433.5902 |  |  |  |  | 68.7738 | 72.5749 | 78.6059 | [7 empty] | -0.1936 | 0.2034 | 0.2996 | 6479.6347 | 0.3923 | 434.251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 1.6209 | -8.6867 | 8.8459 | 7867.0824 | 7.464 | 448.196 | [5 empty] | 69.029 | 72.6226 | 78.9434 | [5 empty] | 0.0409 | 0.0169 | 6494.6768 | 434.3358 |  |  |  |  | 68.7874 | 72.5943 | 78.5963 | [7 empty] | -0.1937 | 0.2203 | 0.3105 | 6477.1358 | 0.3949 | 434.2856 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 1.6649 | -8.5917 | 8.7604 | 7836.0796 | 7.452 | 449.7491 | [5 empty] | 69.4284 | 73.043 | 79.4006 | [5 empty] | 0.0407 | 0.0168 | 6494.7074 | 435.0801 |  |  |  |  | 69.2269 | 73.0343 | 79.1842 | [7 empty] | -0.1869 | 0.1587 | 0.2682 | 6485.938 | 0.3456 | 435.0648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 1.6351 | -8.6138 | 8.7766 | 7837.9816 | 7.4488 | 450.5697 | [5 empty] | 69.8291 | 73.4647 | 79.8593 | [5 empty] | 0.0405 | 0.0168 | 6494.7378 | 435.8229 |  |  |  |  | 69.7042 | 73.5026 | 79.6783 | [7 empty] | -0.1374 | 0.1605 | 0.2288 | 6483.0665 | 0.2925 | 435.8896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 1.51 | -8.6492 | 8.7897 | 7849.487 | 7.4029 | 451.3452 | [5 empty] | 70.231 | 73.8877 | 80.3194 | [5 empty] | 0.0404 | 0.0167 | 6494.7678 | 436.5644 |  |  |  |  | 70.1595 | 74.0146 | 80.1875 | [7 empty] | -0.1702 | 0.19 | 0.2727 | 6480.5314 | 0.3486 | 436.786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 1.5142 | -8.6838 | 8.8244 | 7851.1103 | 7.4266 | 452.2203 | [5 empty] | 70.6342 | 74.312 | 80.7809 | [5 empty] | 0.0402 | 0.0166 | 6494.7977 | 437.3044 |  |  |  |  | 70.6011 | 74.4654 | 80.7231 | [7 empty] | -0.1611 | 0.1637 | 0.2493 | 6483.9542 | 0.3211 | 437.5709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 1.3964 | -8.7546 | 8.8754 | 7865.0484 | 7.4286 | 453.6959 | [5 empty] | 71.0387 | 74.7377 | 81.244 | [5 empty] | 0.0401 | 0.0166 | 6494.8273 | 438.0431 |  |  |  |  | 71.0443 | 74.9157 | 81.2913 | [7 empty] | -0.1562 | 0.12 | 0.2219 | 6490.1246 | 0.288 | 438.3508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 1.5173 | -8.8638 | 9.0024 | 7875.2422 | 7.5426 | 454.2055 | [5 empty] | 71.4445 | 75.1648 | 81.7084 | [5 empty] | 0.0399 | 0.0165 | 6494.8567 | 438.7804 |  |  |  |  | 71.5117 | 75.3979 | 81.8413 | [7 empty] | -0.1484 | 0.1049 | 0.208 | 6491.949 | 0.2718 | 439.1814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 1.5208 | -8.9032 | 9.0418 | 7878.1915 | 7.5665 | 455.0039 | [5 empty] | 71.8515 | 75.5931 | 82.1743 | [5 empty] | 0.0398 | 0.0164 | 6494.8858 | 439.5163 |  |  |  |  | 71.9374 | 75.8815 | 82.3151 | [7 empty] | -0.1835 | 0.137 | 0.2538 | 6489.1477 | 0.3318 | 440.0097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 1.6342 | -9.0494 | 9.2049 | 7896.1776 | 7.6975 | 455.5155 | [5 empty] | 72.2598 | 76.0229 | 82.6417 | [5 empty] | 0.0396 | 0.0164 | 6494.9147 | 440.2509 |  |  |  |  | 72.271 | 76.2879 | 82.8859 | [7 empty] | -0.2833 | 0.0798 | 0.3291 | 6502.7635 | 0.4097 | 440.7021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 1.6426 | -9.0709 | 9.2275 | 7895.0074 | 7.7145 | 456.3456 | [5 empty] | 72.6694 | 76.4539 | 83.1105 | [5 empty] | 0.0395 | 0.0163 | 6494.9433 | 440.9841 |  |  |  |  | 72.7216 | 76.7741 | 83.3973 | [7 empty] | -0.2943 | 0.0903 | 0.3419 | 6501.8077 | 0.4289 | 441.5264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 1.6549 | -9.087 | 9.2455 | 7892.7671 | 7.7291 | 457.1318 | [5 empty] | 73.0802 | 76.8863 | 83.5808 | [5 empty] | 0.0393 | 0.0163 | 6494.9718 | 441.7159 |  |  |  |  | 73.0608 | 77.2128 | 83.9401 | [7 empty] | -0.4139 | 0.0698 | 0.4564 | 6511.0662 | 0.5536 | 442.2661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 1.6634 | -9.0844 | 9.2444 | 7887.0632 | 7.7316 | 457.9259 | [5 empty] | 73.4923 | 77.32 | 84.0526 | [5 empty] | 0.0392 | 0.0162 | 6495 | 442.4464 |  |  |  |  | 73.5635 | 77.7375 | 84.4954 | [7 empty] | -0.4035 | 0.0766 | 0.4468 | 6509.5006 | 0.5475 | 443.1461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 1.6536 | -9.0894 | 9.2475 | 7883.733 | 7.7316 | 458.7931 | [5 empty] | 73.9057 | 77.7551 | 84.5258 | [5 empty] | 0.039 | 0.0161 | 6495.028 | 443.1755 |  |  |  |  | 73.518 | 77.6897 | 84.4655 | [7 empty] | -0.4084 | 0.0655 | 0.4502 | 6511.3745 | 0.54 | 443.0662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 1.6549 | -9.1085 | 9.2665 | 7887.2317 | 7.7181 | 458.8176 | [5 empty] | 74.3203 | 78.1915 | 85.0004 | [5 empty] | 0.0389 | 0.0161 | 6495.0557 | 443.9033 |  |  |  |  | 74.4195 | 78.512 | 85.5304 | [7 empty] | -0.2789 | -0.0407 | 0.3228 | 6519.8491 | 0.3537 | 444.4355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 1.6678 | -9.1276 | 9.2876 | 7885.5807 | 7.7348 | 459.6005 | [5 empty] | 74.7363 | 78.6292 | 85.4765 | [5 empty] | 0.0387 | 0.016 | 6495.0832 | 444.6297 |  |  |  |  | 74.9037 | 79.0105 | 86.0854 | [7 empty] | -0.2664 | -0.0488 | 0.3119 | 6520.2929 | 0.3398 | 445.2596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 1.5503 | -9.1615 | 9.3011 | 7896.1317 | 7.6923 | 460.3235 | [5 empty] | 75.1535 | 79.0683 | 85.9541 | [5 empty] | 0.0386 | 0.016 | 6495.1105 | 445.3548 |  |  |  |  | 75.3325 | 79.363 | 86.6546 | [7 empty] | -0.1781 | -0.157 | 0.2773 | 6531.2149 | 0.2302 | 445.8396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 1.5461 | -9.1554 | 9.2944 | 7890.9175 | 7.6853 | 461.0728 | [5 empty] | 75.572 | 79.5087 | 86.4331 | [5 empty] | 0.0385 | 0.0159 | 6495.1375 | 446.0786 |  |  |  |  | 75.3212 | 79.3323 | 86.6212 | [7 empty] | -0.1539 | -0.16 | 0.2606 | 6530.3884 | 0.2033 | 445.789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 1.394 | -9.176 | 9.2913 | 7900.528 | 7.6233 | 461.9179 | [5 empty] | 75.9917 | 79.9505 | 86.9136 | [5 empty] | 0.0383 | 0.0158 | 6495.1644 | 446.801 |  |  |  |  | 76.7003 | 80.2569 | 87.1922 | [7 empty] | 0.6104 | -0.0262 | 0.5736 | 6471.6723 | 0.6739 | 447.3 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 1.4034 | -9.215 | 9.3312 | 7902.3025 | 7.6533 | 462.8047 | [5 empty] | 76.4128 | 80.3936 | 87.3956 | [5 empty] | 0.0382 | 0.0158 | 6495.191 | 447.5222 |  |  |  |  | 76.8881 | 80.6302 | 87.785 | [7 empty] | 0.3461 | -0.091 | 0.326 | 6494.472 | 0.4102 | 447.9057 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 1.5277 | -9.2119 | 9.3471 | 7885.9925 | 7.7292 | 464.0616 | [5 empty] | 76.8351 | 80.8381 | 87.879 | [5 empty] | 0.038 | 0.0157 | 6495.2174 | 448.242 |  |  |  |  | 77.1555 | 81.0498 | 87.8729 | [7 empty] | 0.2467 | 0.1129 | 0.2302 | 6470.8394 | 0.2169 | 448.5836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 1.7034 | -9.1762 | 9.3415 | 7864.4716 | 7.7868 | 464.5519 | [5 empty] | 77.2587 | 81.2839 | 88.3639 | [5 empty] | 0.0379 | 0.0157 | 6495.2437 | 448.9604 |  |  |  |  | 77.6385 | 81.5485 | 88.4183 | [7 empty] | 0.2574 | 0.1095 | 0.2388 | 6470.8422 | 0.2312 | 449.3852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 1.7092 | -9.213 | 9.3788 | 7866.805 | 7.8098 | 465.3174 | [5 empty] | 77.6835 | 81.7311 | 88.8503 | [5 empty] | 0.0377 | 0.0156 | 6495.2696 | 449.6776 |  |  |  |  | 77.8774 | 81.9835 | 88.4296 | [7 empty] | 0.1208 | 0.3649 | 0.359 | 6442.2832 | 0.2763 | 450.081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 1.6977 | -9.1875 | 9.3515 | 7862.6826 | 7.7637 | 465.3258 | [5 empty] | 78.1097 | 82.1796 | 89.3381 | [5 empty] | 0.0376 | 0.0155 | 6495.2954 | 450.3934 |  |  |  |  | 78.3406 | 82.4552 | 88.9535 | [7 empty] | 0.1381 | 0.3559 | 0.3549 | 6442.7994 | 0.2669 | 450.8317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 1.6952 | -9.2411 | 9.4039 | 7868.8189 | 7.7915 | 466.0812 | [5 empty] | 78.5371 | 82.6294 | 89.8274 | [5 empty] | 0.0375 | 0.0155 | 6495.3211 | 451.108 |  |  |  |  | 78.8271 | 82.9528 | 89.4889 | [7 empty] | 0.1569 | 0.3554 | 0.3603 | 6442.0815 | 0.2673 | 451.6196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 1.7069 | -9.269 | 9.4333 | 7868.9139 | 7.8132 | 466.8675 | [5 empty] | 78.9658 | 83.0806 | 90.3181 | [5 empty] | 0.0373 | 0.0154 | 6495.3464 | 451.8213 |  |  |  |  | 79.3602 | 83.5057 | 90.191 | [7 empty] | 0.1458 | 0.3037 | 0.3081 | 6449.9215 | 0.237 | 452.4901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 1.7247 | -9.2653 | 9.4329 | 7862.6142 | 7.8207 | 467.6608 | [5 empty] | 79.3958 | 83.5332 | 90.8103 | [5 empty] | 0.0372 | 0.0154 | 6495.3716 | 452.5332 |  |  |  |  | 79.3832 | 83.5459 | 90.1857 | [7 empty] | 0.1359 | 0.33 | 0.3297 | 6446.8158 | 0.2396 | 452.5532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 1.7015 | -9.2702 | 9.4335 | 7860.2678 | 7.8152 | 468.5295 | [5 empty] | 79.8271 | 83.9871 | 91.304 | [5 empty] | 0.037 | 0.0153 | 6495.3966 | 453.2439 |  |  |  |  | 79.9123 | 84.1343 | 90.8054 | [7 empty] | 0.1001 | 0.3435 | 0.3342 | 6446.919 | 0.2596 | 453.4738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 1.6949 | -9.3326 | 9.4937 | 7867.7846 | 7.8489 | 469.3651 | [5 empty] | 80.2597 | 84.4423 | 91.7991 | [5 empty] | 0.0369 | 0.0153 | 6495.4214 | 453.9533 |  |  |  |  | 80.873 | 84.9734 | 91.9075 | [7 empty] | 0.2739 | 0.2239 | 0.3158 | 6454.8633 | 0.2664 | 454.7766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 1.6996 | -9.3651 | 9.5266 | 7869.7749 | 7.8663 | 470.0487 | [5 empty] | 80.6935 | 84.8989 | 92.2958 | [5 empty] | 0.0368 | 0.0152 | 6495.4461 | 454.6614 |  |  |  |  | 80.8911 | 85.1234 | 91.8839 | [7 empty] | 0.1497 | 0.3336 | 0.3379 | 6446.0781 | 0.2457 | 455.0083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 1.7136 | -9.3863 | 9.5498 | 7868.5431 | 7.8852 | 470.8157 | [5 empty] | 81.1286 | 85.3568 | 92.7939 | [5 empty] | 0.0366 | 0.0151 | 6495.4705 | 455.3682 |  |  |  |  | 81.3824 | 85.6256 | 92.4972 | [7 empty] | 0.154 | 0.2981 | 0.3063 | 6450.8522 | 0.2219 | 455.7814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 1.7346 | -9.4128 | 9.5796 | 7868.1488 | 7.9084 | 471.5268 | [5 empty] | 81.565 | 85.8161 | 93.2934 | [5 empty] | 0.0365 | 0.0151 | 6495.4947 | 456.0737 |  |  |  |  | 81.8984 | 86.1764 | 93.0795 | [7 empty] | 0.1473 | 0.3062 | 0.3115 | 6450.2216 | 0.2329 | 456.6247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 1.7105 | -9.5447 | 9.7052 | 7891.5547 | 7.96 | 472.0286 | [5 empty] | 82.0027 | 86.2768 | 93.7944 | [5 empty] | 0.0363 | 0.015 | 6495.5187 | 456.778 |  |  |  |  | 82.3466 | 86.6354 | 93.6015 | [7 empty] | 0.1578 | 0.2925 | 0.3029 | 6451.6725 | 0.2239 | 457.3239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 1.7218 | -9.5502 | 9.7125 | 7892.0639 | 7.941 | 471.9871 | [5 empty] | 82.4417 | 86.7388 | 94.2969 | [5 empty] | 0.0362 | 0.015 | 6495.5426 | 457.481 |  |  |  |  | 82.7355 | 87.1081 | 94.2093 | [7 empty] | 0.0609 | 0.2566 | 0.2429 | 6461.4182 | 0.212 | 458.0405 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 1.7206 | -9.5572 | 9.7192 | 7889.0212 | 7.9451 | 472.7751 | [5 empty] | 82.882 | 87.2022 | 94.8009 | [5 empty] | 0.0361 | 0.0149 | 6495.5662 | 458.1828 |  |  |  |  | 83.2653 | 87.6345 | 94.8717 | [7 empty] | 0.0807 | 0.2085 | 0.1986 | 6467.0642 | 0.175 | 458.8345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 1.727 | -9.746 | 9.9063 | 7917.2323 | 8.0654 | 473.9369 | [5 empty] | 83.3235 | 87.6669 | 95.3064 | [5 empty] | 0.0359 | 0.0149 | 6495.5897 | 458.8833 |  |  |  |  | 83.6461 | 88.1441 | 95.448 | [7 empty] | -0.0561 | 0.2136 | 0.2191 | 6473.1712 | 0.2617 | 459.5991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 1.7035 | -9.6041 | 9.7624 | 7887.4185 | 7.9806 | 474.8129 | [5 empty] | 83.7664 | 88.133 | 95.8133 | [5 empty] | 0.0358 | 0.0148 | 6495.6131 | 459.5825 |  |  |  |  | 84.1477 | 88.6643 | 96.0412 | [7 empty] | -0.0522 | 0.1989 | 0.2041 | 6475.0311 | 0.2522 | 460.3757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 1.7403 | -9.6323 | 9.7965 | 7890.8105 | 7.9841 | 474.7073 | [5 empty] | 84.2105 | 88.6004 | 96.3217 | [5 empty] | 0.0357 | 0.0147 | 6495.6362 | 460.2805 |  |  |  |  | 84.1287 | 88.6388 | 96.0199 | [7 empty] | -0.0467 | 0.1951 | 0.1983 | 6475.2756 | 0.2183 | 460.3377 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 1.745 | -9.6536 | 9.8183 | 7890.2892 | 7.9975 | 475.4473 | [5 empty] | 84.6559 | 89.0692 | 96.8316 | [5 empty] | 0.0355 | 0.0147 | 6495.6592 | 460.9772 |  |  |  |  | 84.6606 | 89.1734 | 96.6341 | [7 empty] | -0.0227 | 0.1753 | 0.1709 | 6476.8296 | 0.1824 | 461.1317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 1.7401 | -9.5378 | 9.7033 | 7864.9641 | 7.9325 | 476.2308 | [5 empty] | 85.1027 | 89.5393 | 97.3429 | [5 empty] | 0.0354 | 0.0146 | 6495.6819 | 461.6727 |  |  |  |  | 85.2113 | 89.8884 | 97.2204 | [7 empty] | -0.1476 | 0.2841 | 0.3257 | 6468.4201 | 0.387 | 462.187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 1.7574 | -9.5093 | 9.6784 | 7854.3814 | 7.9267 | 477.0139 | [5 empty] | 85.5507 | 90.0108 | 97.8558 | [5 empty] | 0.0353 | 0.0146 | 6495.7046 | 462.367 |  |  |  |  | 85.7707 | 90.4682 | 97.8627 | [7 empty] | -0.1388 | 0.2764 | 0.3144 | 6469.1138 | 0.3777 | 463.0374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 1.62 | -9.5481 | 9.6931 | 7866.3662 | 7.88 | 477.7445 | [5 empty] | 86 | 90.4837 | 98.3701 | [5 empty] | 0.0351 | 0.0145 | 6495.727 | 463.06 |  |  |  |  | 85.8251 | 90.6393 | 97.8809 | [7 empty] | -0.2419 | 0.3711 | 0.4516 | 6461.5147 | 0.5356 | 463.2875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 1.5172 | -9.6499 | 9.7774 | 7884.1407 | 7.9089 | 479.0932 | [5 empty] | 86.4505 | 90.9579 | 98.8858 | [5 empty] | 0.035 | 0.0145 | 6495.7493 | 463.7518 |  |  |  |  | 86.3534 | 91.1836 | 98.4949 | [7 empty] | -0.2315 | 0.3579 | 0.4347 | 6462.8604 | 0.5165 | 464.08 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 1.5167 | -9.6565 | 9.7838 | 7880.8444 | 7.9155 | 479.9124 | [5 empty] | 86.9024 | 91.4335 | 99.4031 | [5 empty] | 0.0349 | 0.0144 | 6495.7714 | 464.4424 |  |  |  |  | 86.8712 | 91.7401 | 99.1407 | [7 empty] | -0.2523 | 0.3396 | 0.4338 | 6466.3906 | 0.525 | 464.8859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 1.6155 | -9.7718 | 9.9131 | 7892.8679 | 8.0154 | 480.3728 | [5 empty] | 87.3556 | 91.9104 | 99.9219 | [5 empty] | 0.0348 | 0.0144 | 6495.7933 | 465.1317 |  |  |  |  | 87.3402 | 92.2187 | 99.6807 | [7 empty] | -0.2376 | 0.3275 | 0.415 | 6467.3658 | 0.5018 | 465.5757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 1.7179 | -9.9502 | 10.1057 | 7911.289 | 8.1835 | 481.6918 | [5 empty] | 87.8101 | 92.3887 | 100.4421 | [5 empty] | 0.0346 | 0.0143 | 6495.8151 | 465.8198 |  |  |  |  | 87.8544 | 92.7476 | 100.2913 | [7 empty] | -0.2292 | 0.3084 | 0.3951 | 6469.5669 | 0.4811 | 466.3341 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 1.7143 | -9.9663 | 10.1209 | 7909.9672 | 8.193 | 482.4873 | [5 empty] | 88.2658 | 92.8684 | 100.9638 | [5 empty] | 0.0345 | 0.0143 | 6495.8366 | 466.5068 |  |  |  |  | 88.4433 | 93.381 | 101.0219 | [7 empty] | -0.2526 | 0.2901 | 0.3981 | 6473.1809 | 0.4969 | 467.2374 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 1.7411 | -9.9908 | 10.1495 | 7913.1477 | 8.1878 | 482.4041 | [5 empty] | 88.7229 | 93.3494 | 101.487 | [5 empty] | 0.0344 | 0.0142 | 6495.8581 | 467.1925 |  |  |  |  | 88.4303 | 93.3679 | 101.0099 | [7 empty] | -0.2537 | 0.2892 | 0.3982 | 6473.3533 | 0.486 | 467.2189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 1.7396 | -9.9886 | 10.1471 | 7908.0202 | 8.1907 | 483.2608 | [5 empty] | 89.1812 | 93.8318 | 102.0116 | [5 empty] | 0.0342 | 0.0142 | 6495.8794 | 467.877 |  |  |  |  | 88.9193 | 93.8699 | 101.5865 | [7 empty] | -0.244 | 0.2725 | 0.3797 | 6475.1486 | 0.4644 | 467.9309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 1.7361 | -9.9893 | 10.1471 | 7904.0739 | 8.1909 | 484.0272 | [5 empty] | 89.6409 | 94.3155 | 102.5378 | [5 empty] | 0.0341 | 0.0141 | 6495.9004 | 468.5603 |  |  |  |  | 89.5296 | 94.5049 | 102.3101 | [7 empty] | -0.2409 | 0.2554 | 0.3658 | 6477.3137 | 0.4508 | 468.8268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 1.7685 | -10.0121 | 10.1751 | 7902.0663 | 8.2186 | 484.7518 | [5 empty] | 90.1018 | 94.8006 | 103.0654 | [5 empty] | 0.034 | 0.0141 | 6495.9214 | 469.2424 |  |  |  |  | 90.0091 | 95.0013 | 102.8876 | [7 empty] | -0.2379 | 0.2365 | 0.3512 | 6479.7009 | 0.4349 | 469.5236 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 1.749 | -9.9877 | 10.1477 | 7894.1187 | 8.2019 | 485.6178 | [5 empty] | 90.564 | 95.2871 | 103.5946 | [5 empty] | 0.0339 | 0.014 | 6495.9423 | 469.9233 |  |  |  |  | 90.547 | 95.5545 | 103.5073 | [7 empty] | -0.2254 | 0.2256 | 0.3347 | 6480.5761 | 0.4161 | 470.2961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 1.7315 | -9.9859 | 10.1429 | 7895.0064 | 8.1638 | 485.602 | [5 empty] | 91.0276 | 95.775 | 104.1252 | [5 empty] | 0.0337 | 0.014 | 6495.9629 | 470.603 |  |  |  |  | 90.8318 | 95.8611 | 103.8546 | [7 empty] | -0.2357 | 0.22 | 0.3392 | 6481.822 | 0.4196 | 470.7226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 1.5964 | -9.8948 | 10.0312 | 7879.9152 | 8.0753 | 486.9504 | [5 empty] | 91.4924 | 96.2642 | 104.6573 | [5 empty] | 0.0336 | 0.0139 | 6495.9834 | 471.2815 |  |  |  |  | 91.6177 | 96.6729 | 104.8014 | [7 empty] | -0.229 | 0.1881 | 0.3152 | 6485.7234 | 0.3999 | 471.846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 1.4811 | -9.8101 | 9.9301 | 7868.6011 | 7.9731 | 487.6098 | [5 empty] | 91.9586 | 96.7548 | 105.1909 | [5 empty] | 0.0335 | 0.0138 | 6496.0037 | 471.9588 |  |  |  |  | 92.1774 | 97.2607 | 105.4757 | [7 empty] | -0.2334 | 0.1716 | 0.31 | 6488.1108 | 0.3985 | 472.6541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 1.5353 | -9.8205 | 9.9483 | 7867.8911 | 7.9688 | 487.4512 | [5 empty] | 92.426 | 97.2467 | 105.7259 | [5 empty] | 0.0334 | 0.0138 | 6496.024 | 472.635 |  |  |  |  | 92.7099 | 97.8019 | 106.1049 | [7 empty] | -0.2184 | 0.1502 | 0.2864 | 6490.1976 | 0.373 | 473.3943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 1.5263 | -9.8254 | 9.9518 | 7864.5992 | 7.9737 | 488.3278 | [5 empty] | 92.8947 | 97.74 | 106.2625 | [5 empty] | 0.0333 | 0.0137 | 6496.044 | 473.31 |  |  |  |  | 92.7115 | 97.8192 | 106.1193 | [7 empty] | -0.2354 | 0.1544 | 0.3032 | 6490.454 | 0.3766 | 473.418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 1.6429 | -9.9716 | 10.1142 | 7875.9802 | 8.1319 | 489.6328 | [5 empty] | 93.3648 | 98.2347 | 106.8005 | [5 empty] | 0.0331 | 0.0137 | 6496.0639 | 473.9838 |  |  |  |  | 93.2887 | 98.3992 | 106.7979 | [7 empty] | -0.2122 | 0.1288 | 0.271 | 6492.7096 | 0.3373 | 474.2071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 1.7629 | -10.0906 | 10.2513 | 7887.4201 | 8.2383 | 489.9996 | [5 empty] | 93.8361 | 98.7308 | 107.3401 | [5 empty] | 0.033 | 0.0136 | 6496.0837 | 474.6564 |  |  |  |  | 93.768 | 98.9105 | 107.3944 | [7 empty] | -0.2271 | 0.1115 | 0.2779 | 6495.6554 | 0.3435 | 474.8994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 1.7775 | -10.0949 | 10.2579 | 7883.2188 | 8.2486 | 490.7399 | [5 empty] | 94.3087 | 99.2282 | 107.8811 | [5 empty] | 0.0329 | 0.0136 | 6496.1033 | 475.3279 |  |  |  |  | 94.3505 | 99.5102 | 108.0712 | [7 empty] | -0.2157 | 0.0983 | 0.2626 | 6496.8229 | 0.3264 | 475.7071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 1.7627 | -10.121 | 10.2811 | 7884.6597 | 8.257 | 491.4856 | [5 empty] | 94.7827 | 99.727 | 108.4236 | [5 empty] | 0.0328 | 0.0135 | 6496.1228 | 475.9982 |  |  |  |  | 94.7608 | 100.0285 | 108.7646 | [7 empty] | -0.3372 | 0.053 | 0.372 | 6508.3435 | 0.4371 | 476.4019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 1.768 | -10.093 | 10.2544 | 7879.2229 | 8.2176 | 491.525 | [5 empty] | 95.2579 | 100.2272 | 108.9676 | [5 empty] | 0.0326 | 0.0135 | 6496.1421 | 476.6673 |  |  |  |  | 95.3338 | 100.6206 | 109.4334 | [7 empty] | -0.3283 | 0.0404 | 0.362 | 6509.5265 | 0.4243 | 477.1916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 1.7636 | -10.2074 | 10.3664 | 7891.9728 | 8.3034 | 492.9049 | [5 empty] | 95.7345 | 100.7287 | 109.5131 | [5 empty] | 0.0325 | 0.0134 | 6496.1613 | 477.3353 |  |  |  |  | 95.7109 | 101.1387 | 110.1446 | [7 empty] | -0.491 | -0.0075 | 0.524 | 6523.2632 | 0.5829 | 477.8792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 1.7443 | -10.135 | 10.2918 | 7880.4903 | 8.2276 | 492.9158 | [5 empty] | 96.2123 | 101.2316 | 110.0601 | [5 empty] | 0.0324 | 0.0134 | 6496.1804 | 478.0022 |  |  |  |  | 96.3379 | 101.8003 | 110.9196 | [7 empty] | -0.5014 | -0.0314 | 0.5356 | 6526.746 | 0.5899 | 478.7526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 1.7257 | -10.1894 | 10.3423 | 7886.9933 | 8.2496 | 493.6726 | [5 empty] | 96.6915 | 101.7359 | 110.6086 | [5 empty] | 0.0323 | 0.0133 | 6496.1993 | 478.6679 |  |  |  |  | 96.364 | 101.8175 | 110.9322 | [7 empty] | -0.4887 | -0.0302 | 0.5228 | 6525.994 | 0.5655 | 478.7753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 1.6495 | -10.1295 | 10.2709 | 7878.3168 | 8.1757 | 494.225 | [5 empty] | 97.1719 | 102.2416 | 111.1586 | [5 empty] | 0.0322 | 0.0133 | 6496.2181 | 479.3324 |  |  |  |  | 97.8099 | 102.5802 | 111.542 | [7 empty] | 0.4009 | -0.0391 | 0.3724 | 6485.8685 | 0.4393 | 479.7758 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 1.6358 | -10.1598 | 10.2987 | 7880.1364 | 8.1889 | 495.0155 | [5 empty] | 97.6537 | 102.7486 | 111.7101 | [5 empty] | 0.0321 | 0.0133 | 6496.2367 | 479.9958 |  |  |  |  | 97.9834 | 103.1419 | 111.5861 | [7 empty] | 0.0815 | 0.2586 | 0.2503 | 6463.0027 | 0.2032 | 480.5083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 1.5333 | -10.0801 | 10.2044 | 7869.5433 | 8.0937 | 495.6009 | [5 empty] | 98.1368 | 103.257 | 112.2631 | [5 empty] | 0.0319 | 0.0132 | 6496.2553 | 480.6581 |  |  |  |  | 98.1745 | 103.5564 | 112.2175 | [7 empty] | -0.1889 | 0.2092 | 0.2953 | 6481.6387 | 0.3639 | 481.0468 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 1.5444 | -10.1354 | 10.2607 | 7874.5045 | 8.1294 | 496.3246 | [5 empty] | 98.6212 | 103.7668 | 112.8175 | [5 empty] | 0.0318 | 0.0132 | 6496.2737 | 481.3193 |  |  |  |  | 98.743 | 104.1377 | 112.8825 | [7 empty] | -0.1755 | 0.1921 | 0.2739 | 6483.2205 | 0.3416 | 481.7985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 1.6276 | -10.2795 | 10.4156 | 7891.5935 | 8.2358 | 496.8081 | [5 empty] | 99.1069 | 104.278 | 113.3735 | [5 empty] | 0.0317 | 0.0131 | 6496.2919 | 481.9793 |  |  |  |  | 98.8359 | 104.496 | 112.9208 | [7 empty] | -0.3996 | 0.3786 | 0.5654 | 6470.0831 | 0.6853 | 482.2599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 1.6092 | -10.3317 | 10.4643 | 7897.9192 | 8.2548 | 497.5058 | [5 empty] | 99.5939 | 104.7905 | 113.931 | [5 empty] | 0.0316 | 0.0131 | 6496.31 | 482.6382 |  |  |  |  | 100.136 | 105.4108 | 113.6442 | [7 empty] | 0.1507 | 0.4316 | 0.4352 | 6438.7682 | 0.3342 | 483.4317 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 1.7277 | -10.5237 | 10.6724 | 7917.2676 | 8.4307 | 498.6856 | [5 empty] | 100.0822 | 105.3045 | 114.4899 | [5 empty] | 0.0315 | 0.013 | 6496.3281 | 483.2959 |  |  |  |  | 100.1038 | 105.4321 | 113.6054 | [7 empty] | 0.1011 | 0.4657 | 0.458 | 6436.8011 | 0.3518 | 483.4589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 1.7257 | -10.4308 | 10.5804 | 7897.2802 | 8.3837 | 499.4458 | [5 empty] | 100.5718 | 105.8198 | 115.0504 | [5 empty] | 0.0314 | 0.013 | 6496.3459 | 483.9526 |  |  |  |  | 100.4912 | 105.929 | 114.2746 | [7 empty] | -0.0203 | 0.4214 | 0.4117 | 6447.8465 | 0.3769 | 484.0914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 1.7465 | -10.5008 | 10.6527 | 7904.6604 | 8.4263 | 500.0564 | [5 empty] | 101.0627 | 106.3364 | 115.6124 | [5 empty] | 0.0312 | 0.0129 | 6496.3637 | 484.6081 |  |  |  |  | 101.0027 | 106.4262 | 114.9062 | [7 empty] | 0.0084 | 0.376 | 0.3638 | 6452.2671 | 0.3204 | 484.7218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 1.7293 | -10.4528 | 10.6026 | 7896.5563 | 8.3713 | 500.2323 | [5 empty] | 101.555 | 106.8545 | 116.1758 | [5 empty] | 0.0311 | 0.0129 | 6496.3813 | 485.2625 |  |  |  |  | 101.4279 | 106.9847 | 115.5781 | [7 empty] | -0.1244 | 0.3625 | 0.3826 | 6460.0087 | 0.4092 | 485.4266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 1.7242 | -10.3906 | 10.5403 | 7883.0326 | 8.3322 | 500.8351 | [5 empty] | 102.0485 | 107.3739 | 116.7408 | [5 empty] | 0.031 | 0.0128 | 6496.3988 | 485.9158 |  |  |  |  | 102.0077 | 107.5755 | 116.2556 | [7 empty] | -0.1092 | 0.3439 | 0.3596 | 6461.7083 | 0.3827 | 486.1686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 1.7108 | -10.5555 | 10.701 | 7905.2474 | 8.4345 | 502.0556 | [5 empty] | 102.5434 | 107.8947 | 117.3073 | [5 empty] | 0.0309 | 0.0128 | 6496.4162 | 486.568 |  |  |  |  | 102.5352 | 108.1338 | 116.6746 | [7 empty] | -0.0788 | 0.423 | 0.4246 | 6450.7341 | 0.4212 | 486.8665 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 1.7088 | -10.5882 | 10.7329 | 7907.0108 | 8.4515 | 502.7714 | [5 empty] | 103.0395 | 108.4169 | 117.8752 | [5 empty] | 0.0308 | 0.0127 | 6496.4334 | 487.2191 |  |  |  |  | 103.033 | 108.5209 | 117.3253 | [7 empty] | 0.0287 | 0.3068 | 0.2941 | 6460.2479 | 0.2501 | 487.3484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 1.7018 | -10.8006 | 10.9417 | 7941.2192 | 8.5475 | 503.1999 | [5 empty] | 103.537 | 108.9405 | 118.4447 | [5 empty] | 0.0307 | 0.0127 | 6496.4505 | 487.8691 |  |  |  |  | 103.5633 | 109.0885 | 117.7067 | [7 empty] | 0.0601 | 0.4065 | 0.3949 | 6446.7579 | 0.3182 | 488.0524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 1.6931 | -10.7179 | 10.8586 | 7927.1454 | 8.4753 | 503.2911 | [5 empty] | 104.0358 | 109.4655 | 119.0157 | [5 empty] | 0.0306 | 0.0126 | 6496.4676 | 488.518 |  |  |  |  | 104.6419 | 110.1122 | 119.0414 | [7 empty] | 0.1405 | 0.297 | 0.3049 | 6456.7423 | 0.2435 | 489.3136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 1.6896 | -10.7514 | 10.8911 | 7929.1703 | 8.4912 | 503.9927 | [5 empty] | 104.536 | 109.9918 | 119.5882 | [5 empty] | 0.0305 | 0.0126 | 6496.4845 | 489.1658 |  |  |  |  | 105.1986 | 110.63 | 119.748 | [7 empty] | 0.1878 | 0.2274 | 0.2663 | 6463.2074 | 0.2179 | 489.9476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 1.5682 | -10.6954 | 10.8178 | 7923.2001 | 8.4062 | 504.6773 | [5 empty] | 105.0374 | 110.5196 | 120.1622 | [5 empty] | 0.0303 | 0.0125 | 6496.5013 | 489.8126 |  |  |  |  | 105.1693 | 110.6026 | 119.6982 | [7 empty] | 0.1877 | 0.2362 | 0.2735 | 6462.1355 | 0.1845 | 489.9141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 1.4466 | -10.6123 | 10.7188 | 7908.7518 | 8.339 | 506.0902 | [5 empty] | 105.5401 | 111.0487 | 120.7377 | [5 empty] | 0.0302 | 0.0125 | 6496.5179 | 490.4582 |  |  |  |  | 105.7973 | 111.2712 | 120.4932 | [7 empty] | 0.1669 | 0.2083 | 0.2388 | 6466.5514 | 0.1659 | 490.7289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 1.4458 | -10.6186 | 10.7249 | 7905.3676 | 8.3483 | 506.9187 | [5 empty] | 106.0442 | 111.5792 | 121.3147 | [5 empty] | 0.0301 | 0.0125 | 6496.5344 | 491.1027 |  |  |  |  | 106.3497 | 111.8632 | 121.0897 | [7 empty] | 0.1634 | 0.2286 | 0.254 | 6464.3117 | 0.1777 | 491.4467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 1.5735 | -10.7379 | 10.8605 | 7915.1684 | 8.4578 | 507.3908 | [5 empty] | 106.5496 | 112.1111 | 121.8932 | [5 empty] | 0.03 | 0.0124 | 6496.5509 | 491.7462 |  |  |  |  | 106.7513 | 112.4183 | 121.8137 | [7 empty] | 0.0013 | 0.1956 | 0.1855 | 6475.5245 | 0.182 | 492.1167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 1.5611 | -10.737 | 10.8579 | 7911.7088 | 8.4542 | 508.1361 | [5 empty] | 107.0563 | 112.6443 | 122.4732 | [5 empty] | 0.0299 | 0.0124 | 6496.5672 | 492.3886 |  |  |  |  | 107.4069 | 113.2617 | 122.581 | [7 empty] | -0.135 | 0.2766 | 0.3114 | 6471.8101 | 0.3687 | 493.1289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 1.6488 | -10.8584 | 10.9907 | 7923.8186 | 8.55 | 508.6812 | [5 empty] | 107.5643 | 113.179 | 123.0547 | [5 empty] | 0.0298 | 0.0123 | 6496.5834 | 493.0299 |  |  |  |  | 107.7855 | 113.6343 | 123.2586 | [7 empty] | -0.1545 | 0.1608 | 0.2367 | 6486.7054 | 0.2998 | 493.5739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 1.6631 | -10.8781 | 11.0122 | 7922.3776 | 8.5672 | 509.3898 | [5 empty] | 108.0736 | 113.7151 | 123.6378 | [5 empty] | 0.0297 | 0.0123 | 6496.5995 | 493.6702 |  |  |  |  | 108.3236 | 114.2091 | 123.9877 | [7 empty] | -0.181 | 0.1189 | 0.2361 | 6492.9633 | 0.3031 | 494.2579 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 1.6821 | -10.8875 | 11.0243 | 7920.7049 | 8.5673 | 509.7771 | [5 empty] | 108.5843 | 114.2525 | 124.2223 | [5 empty] | 0.0296 | 0.0122 | 6496.6155 | 494.3094 |  |  |  |  | 108.3565 | 114.2437 | 124.0196 | [7 empty] | -0.18 | 0.1212 | 0.2362 | 6492.6401 | 0.2885 | 494.2989 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 1.6697 | -10.8941 | 11.029 | 7918.0655 | 8.5707 | 510.5987 | [5 empty] | 109.0963 | 114.7913 | 124.8084 | [5 empty] | 0.0295 | 0.0122 | 6496.6314 | 494.9475 |  |  |  |  | 108.9764 | 114.9331 | 124.7266 | [7 empty] | -0.2108 | 0.143 | 0.2736 | 6491.3719 | 0.3348 | 495.115 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 1.6877 | -10.9279 | 11.0651 | 7920.6125 | 8.5821 | 510.966 | [5 empty] | 109.6095 | 115.3315 | 125.3959 | [5 empty] | 0.0294 | 0.0121 | 6496.6472 | 495.5846 |  |  |  |  | 109.53 | 115.5361 | 125.4018 | [7 empty] | -0.2348 | 0.1374 | 0.2924 | 6493.1248 | 0.3577 | 495.8251 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 1.7164 | -10.9195 | 11.0611 | 7913.9283 | 8.5894 | 511.6305 | [5 empty] | 110.1242 | 115.8731 | 125.985 | [5 empty] | 0.0293 | 0.0121 | 6496.6628 | 496.2206 |  |  |  |  | 110.1363 | 116.1972 | 126.1334 | [7 empty] | -0.2603 | 0.1348 | 0.3144 | 6494.5617 | 0.3857 | 496.5999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 1.5324 | -10.9222 | 11.0371 | 7920.9288 | 8.5122 | 512.4089 | [5 empty] | 110.6401 | 116.4161 | 126.5756 | [5 empty] | 0.0291 | 0.0121 | 6496.6784 | 496.8556 |  |  |  |  | 110.7246 | 116.8354 | 126.9141 | [7 empty] | -0.294 | 0.1018 | 0.3354 | 6500.0014 | 0.4066 | 497.3441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 1.5403 | -10.9488 | 11.0645 | 7920.6608 | 8.533 | 513.1809 | [5 empty] | 111.1573 | 116.9605 | 127.1677 | [5 empty] | 0.029 | 0.012 | 6496.6938 | 497.4895 |  |  |  |  | 111.215 | 117.2734 | 127.2837 | [7 empty] | -0.1943 | 0.1347 | 0.2548 | 6491.7253 | 0.3158 | 497.8526 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 1.5385 | -10.9113 | 11.027 | 7914.8611 | 8.4806 | 513.1311 | [5 empty] | 111.6759 | 117.5063 | 127.7613 | [5 empty] | 0.0289 | 0.012 | 6496.7092 | 498.1223 |  |  |  |  | 111.8381 | 117.9205 | 127.9767 | [7 empty] | -0.1829 | 0.1375 | 0.2463 | 6490.914 | 0.3096 | 498.6009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 1.4272 | -10.9861 | 11.0865 | 7925.9556 | 8.5019 | 514.5483 | [5 empty] | 112.1958 | 118.0535 | 128.3564 | [5 empty] | 0.0288 | 0.0119 | 6496.7244 | 498.7542 |  |  |  |  | 112.3751 | 118.3977 | 128.3975 | [7 empty] | -0.0752 | 0.1654 | 0.1854 | 6482.954 | 0.2198 | 499.1504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 1.5638 | -10.9837 | 11.1022 | 7915.3372 | 8.549 | 514.9726 | [5 empty] | 112.7171 | 118.602 | 128.9531 | [5 empty] | 0.0287 | 0.0119 | 6496.7395 | 499.3849 |  |  |  |  | 112.9833 | 119.0969 | 129.1292 | [7 empty] | -0.1308 | 0.1838 | 0.2346 | 6483.2112 | 0.2913 | 499.9517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 1.5493 | -10.9904 | 11.1068 | 7917.4113 | 8.5152 | 514.9466 | [5 empty] | 113.2396 | 119.152 | 129.5512 | [5 empty] | 0.0286 | 0.0118 | 6496.7546 | 500.0147 |  |  |  |  | 113.3488 | 119.3973 | 129.9093 | [7 empty] | -0.1206 | -0.0081 | 0.1505 | 6505.5764 | 0.164 | 500.2947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 1.5347 | -11.0235 | 11.1376 | 7919.7389 | 8.5273 | 515.6749 | [5 empty] | 113.7635 | 119.7033 | 130.1509 | [5 empty] | 0.0285 | 0.0118 | 6496.7695 | 500.6434 |  |  |  |  | 113.9809 | 120.0612 | 130.6309 | [7 empty] | -0.1188 | -0.008 | 0.1487 | 6505.4792 | 0.1689 | 501.0501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 1.6597 | -11.0291 | 11.1607 | 7907.1043 | 8.6065 | 516.8511 | [5 empty] | 114.2887 | 120.2561 | 130.7521 | [5 empty] | 0.0284 | 0.0117 | 6496.7844 | 501.2711 |  |  |  |  | 114.3679 | 120.4327 | 131.3313 | [7 empty] | -0.1317 | -0.1302 | 0.214 | 6520.5516 | 0.1608 | 501.4711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 1.512 | -11.0668 | 11.1775 | 7918.0333 | 8.5605 | 517.5412 | [5 empty] | 114.8152 | 120.8102 | 131.3548 | [5 empty] | 0.0283 | 0.0117 | 6496.7991 | 501.8977 |  |  |  |  | 114.9925 | 121.0657 | 132.1045 | [7 empty] | -0.1207 | -0.1664 | 0.2322 | 6524.3335 | 0.1655 | 502.1858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 1.5382 | -11.1364 | 11.2499 | 7924.1336 | 8.6073 | 518.2218 | [5 empty] | 115.3431 | 121.3657 | 131.9591 | [5 empty] | 0.0282 | 0.0117 | 6496.8138 | 502.5233 |  |  |  |  | 115.5082 | 121.7508 | 132.8259 | [7 empty] | -0.2608 | -0.1387 | 0.3258 | 6527.0271 | 0.2881 | 502.9555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 1.3978 | -11.1624 | 11.2576 | 7933.553 | 8.5524 | 518.7505 | [5 empty] | 115.8722 | 121.9227 | 132.5648 | [5 empty] | 0.0281 | 0.0116 | 6496.8283 | 503.1479 |  |  |  |  | 116.1831 | 122.4874 | 133.6319 | [7 empty] | -0.2873 | -0.1369 | 0.3486 | 6527.8748 | 0.3229 | 503.7786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 1.4294 | -11.2337 | 11.3323 | 7939.1489 | 8.6059 | 519.512 | [5 empty] | 116.4027 | 122.481 | 133.1721 | [5 empty] | 0.028 | 0.0116 | 6496.8428 | 503.7715 |  |  |  |  | 116.5894 | 123.0181 | 134.3672 | [7 empty] | -0.4168 | -0.1858 | 0.4866 | 6539.1742 | 0.4431 | 504.369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 1.5179 | -11.2006 | 11.3107 | 7926.1327 | 8.6182 | 519.9875 | [5 empty] | 116.9346 | 123.0407 | 133.7809 | [5 empty] | 0.0279 | 0.0115 | 6496.8571 | 504.3941 |  |  |  |  | 117.1552 | 123.5792 | 135.0664 | [7 empty] | -0.3958 | -0.2243 | 0.4849 | 6542.756 | 0.4181 | 504.9906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 1.495 | -11.2407 | 11.3474 | 7929.9094 | 8.631 | 520.7287 | [5 empty] | 117.4677 | 123.6019 | 134.3912 | [5 empty] | 0.0278 | 0.0115 | 6496.8713 | 505.0156 |  |  |  |  | 117.2941 | 123.9145 | 135.1517 | [7 empty] | -0.5391 | -0.0915 | 0.5762 | 6533.1613 | 0.5856 | 505.3608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 1.6286 | -11.218 | 11.343 | 7916.2412 | 8.6675 | 521.1749 | [5 empty] | 118.0022 | 124.1644 | 135.003 | [5 empty] | 0.0277 | 0.0115 | 6496.8855 | 505.6362 |  |  |  |  | 117.3141 | 123.9313 | 135.1574 | [7 empty] | -0.5328 | -0.0871 | 0.5691 | 6532.3702 | 0.5789 | 505.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 1.6267 | -11.2588 | 11.3831 | 7922.719 | 8.6598 | 521.2082 | [5 empty] | 118.538 | 124.7283 | 135.6164 | [5 empty] | 0.0276 | 0.0114 | 6496.8996 | 506.2557 |  |  |  |  | 119.0825 | 125.0708 | 135.816 | [7 empty] | 0.2863 | 0.0502 | 0.2616 | 6481.4654 | 0.2757 | 506.6308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 1.6375 | -11.3062 | 11.4315 | 7925.6903 | 8.691 | 521.9541 | [5 empty] | 119.0752 | 125.2936 | 136.2312 | [5 empty] | 0.0275 | 0.0114 | 6496.9136 | 506.8742 |  |  |  |  | 119.3663 | 125.3853 | 135.8341 | [7 empty] | 0.3234 | 0.178 | 0.3396 | 6465.1585 | 0.2833 | 506.9743 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 1.5111 | -11.1777 | 11.287 | 7909.2524 | 8.5653 | 522.5297 | [5 empty] | 119.6137 | 125.8603 | 136.8476 | [5 empty] | 0.0274 | 0.0113 | 6496.9275 | 507.4918 |  |  |  |  | 120.0353 | 126.1023 | 136.5725 | [7 empty] | 0.3163 | 0.195 | 0.3424 | 6463.5741 | 0.2787 | 507.7547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 1.5278 | -11.2376 | 11.3485 | 7914.5017 | 8.6009 | 523.1593 | [5 empty] | 120.1535 | 126.4285 | 137.4656 | [5 empty] | 0.0273 | 0.0113 | 6496.9413 | 508.1083 |  |  |  |  | 120.4829 | 126.6578 | 137.3286 | [7 empty] | 0.2068 | 0.1462 | 0.2245 | 6473.8371 | 0.1768 | 508.3565 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 1.3565 | -11.1073 | 11.1977 | 7899.6877 | 8.4607 | 523.8745 | [5 empty] | 120.6946 | 126.998 | 138.085 | [5 empty] | 0.0272 | 0.0112 | 6496.955 | 508.7238 |  |  |  |  | 121.1426 | 127.3877 | 138.0675 | [7 empty] | 0.1799 | 0.1712 | 0.2211 | 6472.1542 | 0.1689 | 509.1436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 1.4716 | -11.3299 | 11.4328 | 7918.4867 | 8.6773 | 525.7575 | [5 empty] | 121.2371 | 127.5689 | 138.706 | [5 empty] | 0.0271 | 0.0112 | 6496.9686 | 509.3384 |  |  |  |  | 121.5693 | 127.9371 | 138.4965 | [7 empty] | 0.1077 | 0.2478 | 0.2499 | 6466.4436 | 0.183 | 509.7333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 1.6052 | -11.4631 | 11.5823 | 7929.6456 | 8.7918 | 526.2075 | [5 empty] | 121.7809 | 128.1413 | 139.3285 | [5 empty] | 0.027 | 0.0112 | 6496.9822 | 509.9519 |  |  |  |  | 122.2082 | 128.5782 | 139.2143 | [7 empty] | 0.1349 | 0.2354 | 0.2488 | 6466.797 | 0.1811 | 510.4187 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 1.5719 | -11.4435 | 11.5584 | 7928.2488 | 8.7392 | 526.2382 | [5 empty] | 122.3261 | 128.715 | 139.9525 | [5 empty] | 0.0269 | 0.0111 | 6496.9956 | 510.5645 |  |  |  |  | 122.6044 | 128.9816 | 139.6671 | [7 empty] | 0.1457 | 0.228 | 0.2472 | 6467.2444 | 0.1687 | 510.8483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 1.5761 | -11.4683 | 11.5834 | 7928.4608 | 8.752 | 526.8846 | [5 empty] | 122.8725 | 129.2901 | 140.578 | [5 empty] | 0.0268 | 0.0111 | 6497.009 | 511.1761 |  |  |  |  | 123.2614 | 129.6774 | 140.4015 | [7 empty] | 0.1445 | 0.2363 | 0.2541 | 6466.4173 | 0.1798 | 511.5865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 1.5726 | -11.4964 | 11.6108 | 7930.8225 | 8.7538 | 527.3093 | [5 empty] | 123.4203 | 129.8667 | 141.2051 | [5 empty] | 0.0267 | 0.011 | 6497.0222 | 511.7867 |  |  |  |  | 123.2496 | 129.8404 | 140.3117 | [7 empty] | 0.0157 | 0.3591 | 0.3483 | 6457.81 | 0.294 | 511.7589 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 1.5715 | -11.5272 | 11.6412 | 7931.9559 | 8.7699 | 528.0137 | [5 empty] | 123.9695 | 130.4446 | 141.8337 | [5 empty] | 0.0266 | 0.011 | 6497.0355 | 512.3963 |  |  |  |  | 123.8665 | 130.4959 | 141.0253 | [7 empty] | 0.0094 | 0.3586 | 0.3481 | 6458.2157 | 0.2971 | 512.4503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 1.5719 | -11.5593 | 11.673 | 7934.9677 | 8.7735 | 528.3892 | [5 empty] | 124.52 | 131.024 | 142.4639 | [5 empty] | 0.0265 | 0.011 | 6497.0486 | 513.005 |  |  |  |  | 124.5109 | 131.2027 | 141.7699 | [7 empty] | -0.0147 | 0.3702 | 0.3616 | 6458.0017 | 0.3225 | 513.1923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 1.5379 | -11.5598 | 11.669 | 7932.9493 | 8.7619 | 529.1344 | [5 empty] | 125.0718 | 131.6047 | 143.0955 | [5 empty] | 0.0264 | 0.0109 | 6497.0616 | 513.6127 |  |  |  |  | 125.2285 | 131.8965 | 142.6533 | [7 empty] | 0.0244 | 0.313 | 0.302 | 6462.9373 | 0.2555 | 513.917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 1.4414 | -11.614 | 11.7107 | 7943.5607 | 8.745 | 529.7432 | [5 empty] | 125.6249 | 132.1869 | 143.7287 | [5 empty] | 0.0263 | 0.0109 | 6497.0745 | 514.2194 |  |  |  |  | 125.9096 | 132.6819 | 143.4151 | [7 empty] | -0.0274 | 0.355 | 0.3482 | 6460.4293 | 0.3276 | 514.7334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 1.4185 | -11.5924 | 11.6865 | 7937.6344 | 8.7257 | 530.4526 | [5 empty] | 126.1794 | 132.7705 | 144.3635 | [5 empty] | 0.0262 | 0.0108 | 6497.0873 | 514.8251 |  |  |  |  | 126.3533 | 133.2484 | 144.1441 | [7 empty] | -0.1413 | 0.3235 | 0.3547 | 6468.6839 | 0.3899 | 515.3194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 1.2687 | -11.609 | 11.686 | 7944.9986 | 8.6701 | 531.1109 | [5 empty] | 126.7353 | 133.3555 | 144.9997 | [5 empty] | 0.0261 | 0.0108 | 6497.1001 | 515.4299 |  |  |  |  | 126.9874 | 133.7603 | 144.938 | [7 empty] | -0.0289 | 0.2154 | 0.2119 | 6476.2801 | 0.2163 | 515.8471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 1.2625 | -11.612 | 11.6884 | 7945.8253 | 8.6407 | 531.1092 | [5 empty] | 127.2924 | 133.9418 | 145.6375 | [5 empty] | 0.026 | 0.0108 | 6497.1128 | 516.0337 |  |  |  |  | 127.1106 | 134.2292 | 144.9709 | [7 empty] | -0.2797 | 0.4338 | 0.522 | 6462.0639 | 0.5869 | 516.3288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 1.2815 | -11.6062 | 11.6846 | 7940.1061 | 8.6467 | 531.8076 | [5 empty] | 127.8509 | 134.5296 | 146.2768 | [5 empty] | 0.026 | 0.0107 | 6497.1254 | 516.6366 |  |  |  |  | 127.4848 | 134.5678 | 145.7249 | [7 empty] | -0.287 | 0.2824 | 0.4144 | 6479.3516 | 0.4892 | 516.6756 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 1.4076 | -11.705 | 11.7969 | 7946.2895 | 8.7395 | 532.2228 | [5 empty] | 128.4108 | 135.1188 | 146.9177 | [5 empty] | 0.0259 | 0.0107 | 6497.1379 | 517.2385 |  |  |  |  | 128.1844 | 135.3348 | 146.5173 | [7 empty] | -0.3089 | 0.3007 | 0.443 | 6478.2458 | 0.5234 | 517.4585 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 1.3875 | -11.6911 | 11.7807 | 7941.1528 | 8.7275 | 532.9822 | [5 empty] | 128.972 | 135.7095 | 147.5601 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0107 | 6497.1504 | 517.8395 |  |  |  |  | 128.7076 | 135.7547 | 146.9586 | [7 empty] | -0.1811 | 0.2905 | 0.348 | 6474.2269 | 0.3925 | 517.8854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 1.5373 | -11.7657 | 11.873 | 7938.1943 | 8.8492 | 534.1535 | [5 empty] | 129.5345 | 136.3015 | 148.204 | [5 empty] | 0.0257 | 0.0106 | 6497.1628 | 518.4395 |  |  |  |  | 129.4004 | 136.4992 | 147.8422 | [7 empty] | -0.2067 | 0.264 | 0.3438 | 6478.2756 | 0.3993 | 518.6393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 1.5118 | -11.8535 | 11.9568 | 7951.1159 | 8.8705 | 534.5396 | [5 empty] | 130.0984 | 136.8949 | 148.8494 | [5 empty] | 0.0256 | 0.0106 | 6497.175 | 519.0385 |  |  |  |  | 129.9222 | 136.8876 | 148.2414 | [7 empty] | -0.05 | 0.2533 | 0.2542 | 6473.1502 | 0.2507 | 519.0311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 1.5037 | -11.856 | 11.9583 | 7952.2071 | 8.8396 | 534.4929 | [5 empty] | 130.6636 | 137.4898 | 149.4964 | [5 empty] | 0.0255 | 0.0105 | 6497.1873 | 519.6366 |  |  |  |  | 130.6365 | 137.6955 | 149.1082 | [7 empty] | -0.1012 | 0.2634 | 0.2828 | 6474.1619 | 0.3022 | 519.8429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 1.5051 | -11.827 | 11.9296 | 7943.6361 | 8.8283 | 535.2355 | [5 empty] | 131.2301 | 138.0861 | 150.145 | [5 empty] | 0.0254 | 0.0105 | 6497.1994 | 520.2338 |  |  |  |  | 131.1297 | 138.3443 | 149.9634 | [7 empty] | -0.2467 | 0.2228 | 0.3451 | 6484.579 | 0.4116 | 520.4917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 1.4803 | -11.8987 | 11.9977 | 7950.3937 | 8.8693 | 536.2899 | [5 empty] | 131.798 | 138.6837 | 150.795 | [5 empty] | 0.0253 | 0.0105 | 6497.2114 | 520.8301 |  |  |  |  | 131.8113 | 139.0657 | 150.7989 | [7 empty] | -0.2577 | 0.204 | 0.3429 | 6487.1431 | 0.4131 | 521.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 1.3785 | -11.9182 | 12.0052 | 7955.5941 | 8.8346 | 536.9152 | [5 empty] | 132.3672 | 139.2828 | 151.4466 | [5 empty] | 0.0252 | 0.0104 | 6497.2234 | 521.4254 |  |  |  |  | 132.2825 | 139.6696 | 151.7667 | [7 empty] | -0.4065 | 0.1023 | 0.4413 | 6504.4403 | 0.5116 | 521.8085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 1.3787 | -11.9126 | 11.9996 | 7951.0979 | 8.832 | 537.5858 | [5 empty] | 132.9378 | 139.8833 | 152.0998 | [5 empty] | 0.0251 | 0.0104 | 6497.2354 | 522.0197 |  |  |  |  | 133.075 | 140.5192 | 152.6135 | [7 empty] | -0.4078 | 0.1318 | 0.4496 | 6501.2081 | 0.5332 | 522.6465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 1.2628 | -11.9277 | 12.0021 | 7956.5138 | 8.7886 | 538.1834 | [5 empty] | 133.5097 | 140.4852 | 152.7545 | [5 empty] | 0.025 | 0.0103 | 6497.2472 | 522.6132 |  |  |  |  | 133.1797 | 140.7752 | 152.7067 | [7 empty] | -0.5154 | 0.2159 | 0.5782 | 6496.2236 | 0.6811 | 522.8982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 1.2469 | -11.9308 | 12.0035 | 7953.9844 | 8.786 | 538.902 | [5 empty] | 134.083 | 141.0886 | 153.4107 | [5 empty] | 0.0249 | 0.0103 | 6497.259 | 523.2057 |  |  |  |  | 133.7604 | 141.461 | 153.0972 | [7 empty] | -0.5294 | 0.353 | 0.6517 | 6481.6974 | 0.7727 | 523.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 1.2528 | -11.9371 | 12.0103 | 7954.9794 | 8.7618 | 538.8357 | [5 empty] | 134.6576 | 141.6933 | 154.0684 | [5 empty] | 0.0248 | 0.0103 | 6497.2706 | 523.7973 |  |  |  |  | 134.3961 | 141.9682 | 153.9929 | [7 empty] | -0.4301 | 0.209 | 0.4964 | 6493.5866 | 0.5883 | 524.0654 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 1.2733 | -11.9396 | 12.0149 | 7951.1454 | 8.7681 | 539.4111 | [5 empty] | 135.2336 | 142.2995 | 154.7277 | [5 empty] | 0.0248 | 0.0102 | 6497.2823 | 524.3879 |  |  |  |  | 135.0132 | 142.68 | 154.4354 | [7 empty] | -0.4363 | 0.3354 | 0.5642 | 6479.9902 | 0.6689 | 524.7575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 1.2859 | -11.9479 | 12.0245 | 7948.3311 | 8.7765 | 540.0466 | [5 empty] | 135.8109 | 142.9071 | 155.3886 | [5 empty] | 0.0247 | 0.0102 | 6497.2939 | 524.9777 |  |  |  |  | 135.601 | 143.1241 | 155.2112 | [7 empty] | -0.3182 | 0.2092 | 0.3964 | 6489.1307 | 0.4725 | 525.1877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 1.2779 | -11.9797 | 12.0552 | 7950.6424 | 8.7849 | 540.6001 | [5 empty] | 136.3895 | 143.5161 | 156.051 | [5 empty] | 0.0246 | 0.0102 | 6497.3053 | 525.5665 |  |  |  |  | 137.2493 | 144.3348 | 156.148 | [7 empty] | 0.2242 | 0.2851 | 0.3397 | 6459.4771 | 0.2567 | 526.3545 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 1.2767 | -12.0045 | 12.0797 | 7951.0256 | 8.7962 | 541.2436 | [5 empty] | 136.9695 | 144.1265 | 156.7149 | [5 empty] | 0.0245 | 0.0101 | 6497.3167 | 526.1544 |  |  |  |  | 137.6512 | 144.6882 | 157.0408 | [7 empty] | 0.2109 | 0.0945 | 0.2046 | 6480.7288 | 0.1984 | 526.6933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 1.2618 | -12.078 | 12.1513 | 7956.6942 | 8.8476 | 542.4141 | [5 empty] | 137.5509 | 144.7383 | 157.3804 | [5 empty] | 0.0244 | 0.0101 | 6497.328 | 526.7414 |  |  |  |  | 138.16 | 145.3538 | 157.0151 | [7 empty] | 0.2041 | 0.377 | 0.4086 | 6450.4644 | 0.2823 | 527.3296 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 1.2534 | -12.1003 | 12.1725 | 7957.3328 | 8.8527 | 543.0064 | [5 empty] | 138.1336 | 145.3516 | 158.0474 | [5 empty] | 0.0243 | 0.01 | 6497.3394 | 527.3275 |  |  |  |  | 138.75 | 146.0831 | 158.1018 | [7 empty] | 0.0599 | 0.2835 | 0.2758 | 6466.2926 | 0.2363 | 528.0237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 1.2477 | -12.1306 | 12.2021 | 7959.2307 | 8.8615 | 543.5644 | [5 empty] | 138.7176 | 145.9663 | 158.7159 | [5 empty] | 0.0242 | 0.01 | 6497.3505 | 527.9127 |  |  |  |  | 138.6988 | 146.03 | 158.0281 | [7 empty] | 0.0617 | 0.2893 | 0.2818 | 6465.5916 | 0.212 | 527.9731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 1.2357 | -12.1533 | 12.2235 | 7960.249 | 8.8644 | 544.1316 | [5 empty] | 139.303 | 146.5824 | 159.386 | [5 empty] | 0.0241 | 0.01 | 6497.3617 | 528.4969 |  |  |  |  | 139.4485 | 146.7724 | 158.8743 | [7 empty] | 0.0982 | 0.2695 | 0.2699 | 6466.3721 | 0.1889 | 528.6767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 1.2232 | -12.1798 | 12.2486 | 7961.8 | 8.8695 | 544.7094 | [5 empty] | 139.8898 | 147.1999 | 160.0577 | [5 empty] | 0.024 | 0.0099 | 6497.3728 | 529.0803 |  |  |  |  | 140.1194 | 147.4729 | 159.3732 | [7 empty] | 0.1424 | 0.3614 | 0.3709 | 6454.8456 | 0.254 | 529.3375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 1.2337 | -12.1952 | 12.265 | 7963.6183 | 8.8551 | 544.7007 | [5 empty] | 140.4779 | 147.8188 | 160.7309 | [5 empty] | 0.024 | 0.0099 | 6497.3837 | 529.6628 |  |  |  |  | 140.7593 | 148.1668 | 160.2419 | [7 empty] | 0.1064 | 0.3224 | 0.3232 | 6460.514 | 0.2315 | 529.9892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 1.2319 | -12.2187 | 12.2881 | 7963.9849 | 8.8642 | 545.3063 | [5 empty] | 141.0673 | 148.4392 | 161.4056 | [5 empty] | 0.0239 | 0.0099 | 6497.3947 | 530.2444 |  |  |  |  | 141.3477 | 148.7594 | 160.6557 | [7 empty] | 0.1647 | 0.4001 | 0.4149 | 6450.01 | 0.2818 | 530.5437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 1.2181 | -12.2759 | 12.3436 | 7966.7456 | 8.9097 | 546.5246 | [5 empty] | 141.6581 | 149.061 | 162.0819 | [5 empty] | 0.0238 | 0.0098 | 6497.4055 | 530.8251 |  |  |  |  | 142.1551 | 149.536 | 161.6005 | [7 empty] | 0.2155 | 0.3555 | 0.3953 | 6452.9076 | 0.2648 | 531.2672 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 1.2133 | -12.3061 | 12.3732 | 7968.6914 | 8.9178 | 547.0507 | [5 empty] | 142.2503 | 149.6842 | 162.7597 | [5 empty] | 0.0237 | 0.0098 | 6497.4163 | 531.4048 |  |  |  |  | 142.6366 | 150.1237 | 162.4254 | [7 empty] | 0.1144 | 0.2985 | 0.3026 | 6462.9662 | 0.2164 | 531.8124 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 1.1997 | -12.3343 | 12.4 | 7970.5487 | 8.9233 | 547.6256 | [5 empty] | 142.8438 | 150.3088 | 163.4391 | [5 empty] | 0.0236 | 0.0098 | 6497.4271 | 531.9838 |  |  |  |  | 143.3644 | 150.817 | 163.3255 | [7 empty] | 0.1578 | 0.2385 | 0.2652 | 6467.7456 | 0.1871 | 532.4532 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 1.1895 | -12.362 | 12.4265 | 7972.0657 | 8.9304 | 548.2101 | [5 empty] | 143.4386 | 150.9349 | 164.12 | [5 empty] | 0.0235 | 0.0097 | 6497.4377 | 532.5618 |  |  |  |  | 143.461 | 151.2252 | 163.3423 | [7 empty] | -0.0548 | 0.4215 | 0.4192 | 6456.5536 | 0.3855 | 532.8291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 1.1708 | -12.2569 | 12.3201 | 7954.1403 | 8.8691 | 548.8162 | [5 empty] | 144.0348 | 151.5623 | 164.8025 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0097 | 6497.4483 | 533.1389 |  |  |  |  | 143.9024 | 151.7771 | 164.1227 | [7 empty] | -0.1596 | 0.3674 | 0.4018 | 6466.3977 | 0.4241 | 533.3359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 1.1531 | -12.2793 | 12.3408 | 7955.4404 | 8.8696 | 549.3729 | [5 empty] | 144.6324 | 152.1912 | 165.4865 | [5 empty] | 0.0234 | 0.0097 | 6497.4588 | 533.7152 |  |  |  |  | 144.6499 | 152.4893 | 165.0524 | [7 empty] | -0.1153 | 0.3042 | 0.3255 | 6471.4585 | 0.3413 | 533.9875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 1.1605 | -12.166 | 12.2286 | 7935.0161 | 8.8154 | 549.9944 | [5 empty] | 145.2313 | 152.8216 | 166.1721 | [5 empty] | 0.0233 | 0.0096 | 6497.4693 | 534.2905 |  |  |  |  | 145.1128 | 153.0907 | 165.5121 | [7 empty] | -0.1885 | 0.3836 | 0.4297 | 6465.9185 | 0.4608 | 534.5355 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 1.1564 | -12.1913 | 12.2535 | 7936.0193 | 8.8232 | 550.5576 | [5 empty] | 145.8316 | 153.4533 | 166.8592 | [5 empty] | 0.0232 | 0.0096 | 6497.4798 | 534.865 |  |  |  |  | 145.8119 | 153.793 | 166.3843 | [7 empty] | -0.1741 | 0.3414 | 0.386 | 6469.8906 | 0.4188 | 535.173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 1.1481 | -12.2163 | 12.2775 | 7937.0007 | 8.8305 | 551.1532 | [5 empty] | 146.4332 | 154.0865 | 167.5479 | [5 empty] | 0.0231 | 0.0096 | 6497.4901 | 535.4387 |  |  |  |  | 146.2361 | 154.357 | 166.8302 | [7 empty] | -0.2537 | 0.4114 | 0.488 | 6465.6011 | 0.5376 | 535.683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 1.1427 | -12.2321 | 12.2927 | 7936.7543 | 8.8324 | 551.6987 | [5 empty] | 147.0362 | 154.7211 | 168.2381 | [5 empty] | 0.023 | 0.0095 | 6497.5004 | 536.0114 |  |  |  |  | 146.8895 | 155.0067 | 167.6971 | [7 empty] | -0.2428 | 0.351 | 0.4328 | 6471.6047 | 0.4858 | 536.2685 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 1.131 | -12.2619 | 12.3213 | 7938.3354 | 8.8429 | 552.346 | [5 empty] | 147.6405 | 155.3571 | 168.9299 | [5 empty] | 0.0229 | 0.0095 | 6497.5106 | 536.5833 |  |  |  |  | 147.6127 | 155.7253 | 168.6357 | [7 empty] | -0.2274 | 0.2915 | 0.3771 | 6477.3363 | 0.4323 | 536.9134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 1.1222 | -12.2822 | 12.3407 | 7939.0124 | 8.845 | 552.8732 | [5 empty] | 148.2462 | 155.9946 | 169.6233 | [5 empty] | 0.0229 | 0.0094 | 6497.5208 | 537.1543 |  |  |  |  | 148.31 | 156.4461 | 169.4803 | [7 empty] | -0.2241 | 0.2684 | 0.3579 | 6479.6746 | 0.4153 | 537.5575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 1.2177 | -12.4081 | 12.4748 | 7950.1886 | 8.9376 | 553.3072 | [5 empty] | 148.8533 | 156.6335 | 170.3182 | [5 empty] | 0.0228 | 0.0094 | 6497.5309 | 537.7245 |  |  |  |  | 148.9453 | 157.0798 | 170.343 | [7 empty] | -0.2178 | 0.2046 | 0.3098 | 6486.1722 | 0.3682 | 538.1215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 1.2195 | -12.403 | 12.47 | 7949.3774 | 8.9108 | 553.3028 | [5 empty] | 149.4617 | 157.2738 | 171.0146 | [5 empty] | 0.0227 | 0.0094 | 6497.5409 | 538.2938 |  |  |  |  | 149.5816 | 157.7188 | 171.2314 | [7 empty] | -0.2182 | 0.1348 | 0.2716 | 6493.5482 | 0.3269 | 538.6881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 1.2091 | -12.4165 | 12.4824 | 7948.9262 | 8.9104 | 553.8657 | [5 empty] | 150.0714 | 157.9156 | 171.7126 | [5 empty] | 0.0226 | 0.0093 | 6497.5509 | 538.8622 |  |  |  |  | 150.169 | 158.3994 | 171.7169 | [7 empty] | -0.2358 | 0.228 | 0.3385 | 6484.4603 | 0.4005 | 539.2893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 1.2933 | -12.5546 | 12.628 | 7959.6146 | 9.0254 | 554.8335 | [5 empty] | 150.6826 | 158.5587 | 172.4122 | [5 empty] | 0.0225 | 0.0093 | 6497.5609 | 539.4298 |  |  |  |  | 150.8122 | 159.065 | 172.615 | [7 empty] | -0.2503 | 0.167 | 0.3152 | 6491.4164 | 0.3784 | 539.875 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 1.2915 | -12.5724 | 12.6455 | 7958.8089 | 9.0343 | 555.4917 | [5 empty] | 151.2951 | 159.2034 | 173.1133 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0093 | 6497.5707 | 539.9965 |  |  |  |  | 151.3969 | 159.7381 | 173.0313 | [7 empty] | -0.2549 | 0.2798 | 0.3875 | 6479.8302 | 0.4523 | 540.465 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 1.2954 | -12.5701 | 12.6436 | 7958.5962 | 9.0082 | 555.4314 | [5 empty] | 151.9089 | 159.8494 | 173.816 | [5 empty] | 0.0224 | 0.0092 | 6497.5806 | 540.5623 |  |  |  |  | 152.0543 | 160.426 | 173.9661 | [7 empty] | -0.2774 | 0.2156 | 0.364 | 6487.4054 | 0.4349 | 541.0656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 1.2756 | -12.5912 | 12.6626 | 7959.4939 | 9.0095 | 556.0365 | [5 empty] | 152.5241 | 160.4969 | 174.5202 | [5 empty] | 0.0223 | 0.0092 | 6497.5903 | 541.1274 |  |  |  |  | 152.6568 | 161.0603 | 174.8154 | [7 empty] | -0.2997 | 0.1614 | 0.3561 | 6493.9129 | 0.4254 | 541.6173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 1.2768 | -12.63 | 12.7013 | 7959.1658 | 9.0473 | 557.1491 | [5 empty] | 153.1407 | 161.1458 | 175.226 | [5 empty] | 0.0222 | 0.0092 | 6497.6 | 541.6915 |  |  |  |  | 153.2986 | 161.715 | 175.7105 | [7 empty] | -0.3069 | 0.0973 | 0.3407 | 6500.8825 | 0.3994 | 542.1847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 1.1494 | -12.6782 | 12.7373 | 7970.0066 | 9.0155 | 557.6618 | [5 empty] | 153.7586 | 161.7961 | 175.9333 | [5 empty] | 0.0221 | 0.0091 | 6497.6096 | 542.2549 |  |  |  |  | 154.0215 | 162.4681 | 176.6797 | [7 empty] | -0.3208 | 0.0459 | 0.3448 | 6506.7548 | 0.3928 | 542.8348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 1.1344 | -12.6978 | 12.7555 | 7970.3182 | 9.0187 | 558.2804 | [5 empty] | 154.3779 | 162.4479 | 176.6422 | [5 empty] | 0.022 | 0.0091 | 6497.6192 | 542.8173 |  |  |  |  | 154.0446 | 162.4962 | 176.7302 | [7 empty] | -0.3269 | 0.0396 | 0.3502 | 6507.6409 | 0.3854 | 542.859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 1.1408 | -12.699 | 12.7572 | 7970.0232 | 8.9989 | 558.3064 | [5 empty] | 154.9986 | 163.1011 | 177.3527 | [5 empty] | 0.022 | 0.0091 | 6497.6288 | 543.379 |  |  |  |  | 154.6967 | 163.173 | 177.651 | [7 empty] | -0.3438 | -0.0233 | 0.3672 | 6514.8195 | 0.3787 | 543.4406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 1.0214 | -12.74 | 12.7882 | 7979.2665 | 8.9683 | 558.839 | [5 empty] | 155.6206 | 163.7558 | 178.0647 | [5 empty] | 0.0219 | 0.009 | 6497.6382 | 543.9398 |  |  |  |  | 154.8904 | 163.6514 | 178.1401 | [7 empty] | -0.5745 | 0.0162 | 0.5964 | 6519.414 | 0.6364 | 543.8506 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 1.0161 | -12.772 | 12.8196 | 7981.4299 | 8.9776 | 559.3492 | [5 empty] | 156.244 | 164.4118 | 178.7783 | [5 empty] | 0.0218 | 0.009 | 6497.6477 | 544.4997 |  |  |  |  | 156.4053 | 164.553 | 177.759 | [7 empty] | 0.2113 | 0.3966 | 0.4314 | 6450.716 | 0.2779 | 544.62 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 1.0181 | -12.6529 | 12.701 | 7961.0661 | 8.9177 | 559.9253 | [5 empty] | 156.8687 | 165.0693 | 179.4934 | [5 empty] | 0.0217 | 0.009 | 6497.6571 | 545.0589 |  |  |  |  | 156.9426 | 165.4536 | 179.2774 | [7 empty] | -0.1509 | 0.2516 | 0.2977 | 6479.1404 | 0.3321 | 545.3847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 1.0067 | -12.6808 | 12.728 | 7962.672 | 8.9248 | 560.492 | [5 empty] | 157.4948 | 165.7283 | 180.2102 | [5 empty] | 0.0216 | 0.0089 | 6497.6664 | 545.6172 |  |  |  |  | 157.5074 | 166.1055 | 179.6685 | [7 empty] | -0.1551 | 0.3624 | 0.3952 | 6467.9833 | 0.4141 | 545.9359 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 1.0048 | -12.5781 | 12.6254 | 7944.8389 | 8.8729 | 561.1056 | [5 empty] | 158.1223 | 166.3887 | 180.9284 | [5 empty] | 0.0216 | 0.0089 | 6497.6756 | 546.1747 |  |  |  |  | 158.9812 | 167.1783 | 180.6547 | [7 empty] | 0.2764 | 0.3706 | 0.4425 | 6451.2725 | 0.3038 | 546.8385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 0.9788 | -12.6347 | 12.6797 | 7948.4242 | 8.9096 | 562.2176 | [5 empty] | 158.7511 | 167.0505 | 181.6483 | [5 empty] | 0.0215 | 0.0089 | 6497.6848 | 546.7313 |  |  |  |  | 159.0098 | 167.1915 | 180.7261 | [7 empty] | 0.2827 | 0.35 | 0.4297 | 6453.1319 | 0.28 | 546.8496 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 0.9699 | -12.6622 | 12.7065 | 7949.9453 | 8.9168 | 562.764 | [5 empty] | 159.3814 | 167.7138 | 182.3697 | [5 empty] | 0.0214 | 0.0088 | 6497.6939 | 547.2871 |  |  |  |  | 159.5198 | 168.2533 | 182.1704 | [7 empty] | -0.2023 | 0.3082 | 0.3737 | 6475.4116 | 0.4194 | 547.7378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 0.9633 | -12.69 | 12.7337 | 7951.081 | 8.9275 | 563.3695 | [5 empty] | 160.0129 | 168.3785 | 183.0926 | [5 empty] | 0.0213 | 0.0088 | 6497.7031 | 547.8421 |  |  |  |  | 160.1042 | 168.8984 | 182.6282 | [7 empty] | -0.1935 | 0.3908 | 0.4382 | 6466.7441 | 0.4684 | 548.2749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 0.9432 | -12.703 | 12.7452 | 7951.2042 | 8.9224 | 563.893 | [5 empty] | 160.6459 | 169.0446 | 183.8171 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0088 | 6497.7121 | 548.3963 |  |  |  |  | 160.1029 | 168.9043 | 182.6367 | [7 empty] | -0.2 | 0.3908 | 0.4415 | 6466.9771 | 0.4692 | 548.2797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 0.9417 | -12.7384 | 12.7804 | 7953.1646 | 8.9386 | 564.4943 | [5 empty] | 161.2802 | 169.7122 | 184.5432 | [5 empty] | 0.0212 | 0.0087 | 6497.7211 | 548.9497 |  |  |  |  | 161.598 | 169.9683 | 183.6031 | [7 empty] | 0.2553 | 0.399 | 0.4551 | 6449.5217 | 0.2918 | 549.1614 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 0.9294 | -12.7562 | 12.7972 | 7953.138 | 8.9422 | 565.0987 | [5 empty] | 161.9159 | 170.3812 | 185.2709 | [5 empty] | 0.0211 | 0.0087 | 6497.73 | 549.5022 |  |  |  |  | 162.3095 | 170.7109 | 184.5175 | [7 empty] | 0.2451 | 0.3625 | 0.4187 | 6453.6589 | 0.2706 | 549.7738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 0.9103 | -12.8121 | 12.8516 | 7956.1879 | 8.9822 | 566.212 | [5 empty] | 162.5529 | 171.0517 | 186.0001 | [5 empty] | 0.021 | 0.0087 | 6497.739 | 550.0539 |  |  |  |  | 162.9737 | 171.3965 | 185.4639 | [7 empty] | 0.2281 | 0.295 | 0.3533 | 6461.1523 | 0.2322 | 550.3369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 1.003 | -12.8131 | 12.8593 | 7949.7862 | 9.0086 | 566.5777 | [5 empty] | 163.1913 | 171.7236 | 186.7309 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0087 | 6497.7478 | 550.6049 |  |  |  |  | 163.2041 | 171.9758 | 185.6563 | [7 empty] | 0.0065 | 0.4713 | 0.4629 | 6451.5894 | 0.3808 | 550.8112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 1.0301 | -12.812 | 12.8603 | 7948.2814 | 8.9945 | 566.5766 | [5 empty] | 163.8311 | 172.3969 | 187.4633 | [5 empty] | 0.0209 | 0.0086 | 6497.7565 | 551.155 |  |  |  |  | 163.8648 | 172.6469 | 186.5636 | [7 empty] | 0.0025 | 0.4102 | 0.402 | 6457.9404 | 0.3343 | 551.3587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 1.0005 | -12.8392 | 12.8851 | 7950.6509 | 8.9945 | 567.1409 | [5 empty] | 164.4723 | 173.0717 | 188.1972 | [5 empty] | 0.0208 | 0.0086 | 6497.7653 | 551.7043 |  |  |  |  | 164.6021 | 173.3949 | 187.6854 | [7 empty] | -0.0164 | 0.3066 | 0.3003 | 6469.0918 | 0.2648 | 551.9667 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 1.1014 | -12.8328 | 12.8867 | 7942.9555 | 9.0205 | 567.4835 | [5 empty] | 165.1148 | 173.7479 | 188.9327 | [5 empty] | 0.0207 | 0.0086 | 6497.774 | 552.2528 |  |  |  |  | 165.1738 | 174.0344 | 188.0376 | [7 empty] | -0.001 | 0.4206 | 0.4126 | 6457.165 | 0.3447 | 552.4846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 1.0982 | -12.8507 | 12.9043 | 7942.6798 | 9.0264 | 568.0548 | [5 empty] | 165.7587 | 174.4256 | 189.6698 | [5 empty] | 0.0206 | 0.0085 | 6497.7827 | 552.8005 |  |  |  |  | 165.8852 | 174.7588 | 189.0268 | [7 empty] | -0.0082 | 0.3523 | 0.345 | 6464.3226 | 0.2955 | 553.0691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 1.0834 | -12.8561 | 12.9085 | 7941.3135 | 9.0212 | 568.6086 | [5 empty] | 166.4039 | 175.1047 | 190.4084 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0085 | 6497.7913 | 553.3474 |  |  |  |  | 166.5183 | 175.4698 | 189.4524 | [7 empty] | 0.002 | 0.4677 | 0.4596 | 6452.5138 | 0.3811 | 553.6406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 1.0756 | -12.8911 | 12.9426 | 7943.4606 | 9.035 | 569.2133 | [5 empty] | 167.0506 | 175.7852 | 191.1486 | [5 empty] | 0.0205 | 0.0085 | 6497.7998 | 553.8935 |  |  |  |  | 167.2621 | 176.2538 | 190.6113 | [7 empty] | -0.0404 | 0.3685 | 0.3652 | 6463.9997 | 0.3308 | 554.2683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 1.0609 | -12.9222 | 12.9725 | 7945.7859 | 9.0416 | 569.7458 | [5 empty] | 167.6986 | 176.4672 | 191.8904 | [5 empty] | 0.0204 | 0.0084 | 6497.8083 | 554.4388 |  |  |  |  | 167.7549 | 176.8542 | 191.4975 | [7 empty] | -0.1389 | 0.3015 | 0.3336 | 6474.2859 | 0.3535 | 554.7473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 1.0564 | -12.937 | 12.9868 | 7945.1978 | 9.0451 | 570.3024 | [5 empty] | 168.348 | 177.1507 | 192.6337 | [5 empty] | 0.0203 | 0.0084 | 6497.8168 | 554.9833 |  |  |  |  | 168.5555 | 177.6923 | 192.5328 | [7 empty] | -0.1515 | 0.2607 | 0.3053 | 6478.8504 | 0.3389 | 555.4134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 0.9351 | -12.9795 | 13.0201 | 7954.1812 | 9.0173 | 570.8656 | [5 empty] | 168.9987 | 177.8356 | 193.3787 | [5 empty] | 0.0202 | 0.0084 | 6497.8251 | 555.527 |  |  |  |  | 169.1421 | 178.429 | 193.5448 | [7 empty] | -0.2769 | 0.2051 | 0.3564 | 6488.9585 | 0.4215 | 555.9966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 0.9227 | -12.9945 | 13.0342 | 7954.3817 | 9.0152 | 571.3467 | [5 empty] | 169.6509 | 178.5219 | 194.1252 | [5 empty] | 0.0202 | 0.0083 | 6497.8335 | 556.07 |  |  |  |  | 169.7402 | 179.0804 | 194.3411 | [7 empty] | -0.306 | 0.1791 | 0.3681 | 6492.6256 | 0.4342 | 556.5103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 0.7975 | -13.0336 | 13.0651 | 7963.1007 | 8.9846 | 571.8992 | [5 empty] | 170.3044 | 179.2097 | 194.8732 | [5 empty] | 0.0201 | 0.0083 | 6497.8418 | 556.6121 |  |  |  |  | 169.9472 | 179.6095 | 194.4752 | [7 empty] | -0.5 | 0.3498 | 0.6222 | 6482.6701 | 0.7208 | 556.9264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 0.784 | -13.0469 | 13.0775 | 7962.4387 | 8.9862 | 572.5072 | [5 empty] | 170.9593 | 179.8989 | 195.6229 | [5 empty] | 0.02 | 0.0083 | 6497.8501 | 557.1535 |  |  |  |  | 170.6263 | 180.3268 | 195.2632 | [7 empty] | -0.502 | 0.3468 | 0.6222 | 6483.0726 | 0.721 | 557.4886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 0.7864 | -13.0696 | 13.1003 | 7963.0692 | 8.9928 | 572.9679 | [5 empty] | 171.6155 | 180.5896 | 196.3741 | [5 empty] | 0.02 | 0.0082 | 6497.8583 | 557.694 |  |  |  |  | 171.2639 | 180.8397 | 196.1266 | [7 empty] | -0.4135 | 0.2339 | 0.4887 | 6491.0843 | 0.5676 | 557.8893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 0.787 | -13.0751 | 13.1058 | 7963.4702 | 8.9757 | 573.0316 | [5 empty] | 172.2732 | 181.2817 | 197.1269 | [5 empty] | 0.0199 | 0.0082 | 6497.8665 | 558.2338 |  |  |  |  | 171.9826 | 181.6063 | 196.997 | [7 empty] | -0.4257 | 0.2229 | 0.4946 | 6492.6341 | 0.5739 | 558.4863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 0.7774 | -13.0807 | 13.1108 | 7961.8098 | 8.9732 | 573.5888 | [5 empty] | 172.9322 | 181.9753 | 197.8812 | [5 empty] | 0.0198 | 0.0082 | 6497.8746 | 558.7728 |  |  |  |  | 172.5075 | 181.9931 | 197.6998 | [7 empty] | -0.3287 | 0.1175 | 0.3652 | 6499.5919 | 0.4179 | 558.7866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 0.7601 | -13.0939 | 13.1229 | 7961.6467 | 8.9711 | 574.1342 | [5 empty] | 173.5925 | 182.6703 | 198.6372 | [5 empty] | 0.0197 | 0.0082 | 6497.8827 | 559.3111 |  |  |  |  | 173.2765 | 182.8029 | 198.6257 | [7 empty] | -0.3342 | 0.1031 | 0.3665 | 6501.2171 | 0.4165 | 559.4135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 0.7434 | -13.1401 | 13.1681 | 7963.2984 | 9.0046 | 575.1966 | [5 empty] | 174.2543 | 183.3668 | 199.3947 | [5 empty] | 0.0197 | 0.0081 | 6497.8908 | 559.8485 |  |  |  |  | 173.9619 | 183.5576 | 199.4726 | [7 empty] | -0.3637 | 0.0979 | 0.3937 | 6502.776 | 0.4445 | 559.9954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 0.7282 | -13.1572 | 13.1844 | 7963.4576 | 9.0062 | 575.763 | [5 empty] | 174.9175 | 184.0647 | 200.1538 | [5 empty] | 0.0196 | 0.0081 | 6497.8987 | 560.3852 |  |  |  |  | 174.6392 | 184.2786 | 200.2993 | [7 empty] | -0.3751 | 0.0853 | 0.4021 | 6504.4303 | 0.4502 | 560.5493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 0.717 | -13.1707 | 13.1972 | 7962.9758 | 9.0069 | 576.3169 | [5 empty] | 175.582 | 184.7641 | 200.9145 | [5 empty] | 0.0195 | 0.0081 | 6497.9066 | 560.9212 |  |  |  |  | 175.421 | 185.1 | 201.1999 | [7 empty] | -0.3739 | 0.0827 | 0.4005 | 6504.6354 | 0.4487 | 561.1779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 0.7207 | -13.1879 | 13.2146 | 7962.0517 | 9.0168 | 576.9142 | [5 empty] | 176.2479 | 185.4649 | 201.6767 | [5 empty] | 0.0194 | 0.008 | 6497.9145 | 561.4563 |  |  |  |  | 177.2675 | 186.3086 | 201.9972 | [7 empty] | 0.2802 | 0.1705 | 0.3073 | 6472.7447 | 0.2602 | 562.0981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 0.8018 | -13.2998 | 13.3308 | 7971.201 | 9.0952 | 577.3429 | [5 empty] | 176.9151 | 186.1672 | 202.4406 | [5 empty] | 0.0194 | 0.008 | 6497.9224 | 561.9907 |  |  |  |  | 177.2601 | 186.3054 | 201.9847 | [7 empty] | 0.2778 | 0.1737 | 0.307 | 6472.5183 | 0.2381 | 562.0956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 0.8006 | -13.3305 | 13.3613 | 7973.0051 | 9.105 | 577.8131 | [5 empty] | 177.5838 | 186.8709 | 203.206 | [5 empty] | 0.0193 | 0.008 | 6497.9303 | 562.5243 |  |  |  |  | 177.9781 | 187.0547 | 202.8571 | [7 empty] | 0.2747 | 0.155 | 0.2946 | 6474.5026 | 0.2362 | 562.6634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 0.8901 | -13.4568 | 13.4929 | 7983.8425 | 9.1926 | 578.216 | [5 empty] | 178.2538 | 187.5761 | 203.973 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0079 | 6497.938 | 563.0572 |  |  |  |  | 178.5656 | 187.7858 | 202.9526 | [7 empty] | 0.2758 | 0.3816 | 0.4533 | 6452.5251 | 0.2891 | 563.2153 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 0.8775 | -13.4913 | 13.5265 | 7986.4462 | 9.2017 | 578.7342 | [5 empty] | 178.9253 | 188.2827 | 204.7415 | [5 empty] | 0.0192 | 0.0079 | 6497.9458 | 563.5893 |  |  |  |  | 179.3291 | 188.6004 | 203.9159 | [7 empty] | 0.2563 | 0.3579 | 0.4228 | 6455.5827 | 0.271 | 563.8279 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 0.8724 | -13.391 | 13.4261 | 7969.9985 | 9.1507 | 579.3072 | [5 empty] | 179.5981 | 188.9908 | 205.5117 | [5 empty] | 0.0191 | 0.0079 | 6497.9534 | 564.1206 |  |  |  |  | 180.0066 | 189.3411 | 204.703 | [7 empty] | 0.2363 | 0.3655 | 0.4184 | 6455.6281 | 0.2673 | 564.3828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 0.8573 | -13.4217 | 13.4557 | 7972.2519 | 9.1568 | 579.8167 | [5 empty] | 180.2722 | 189.7003 | 206.2834 | [5 empty] | 0.019 | 0.0079 | 6497.9611 | 564.6512 |  |  |  |  | 180.6834 | 190.0699 | 205.495 | [7 empty] | 0.2228 | 0.3665 | 0.4125 | 6456.0758 | 0.2638 | 564.9269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 0.8597 | -13.3161 | 13.3504 | 7955.0211 | 9.1047 | 580.3534 | [5 empty] | 180.9478 | 190.4113 | 207.0567 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0078 | 6497.9687 | 565.181 |  |  |  |  | 181.417 | 190.8196 | 206.3974 | [7 empty] | 0.2286 | 0.3368 | 0.3901 | 6458.7952 | 0.2512 | 565.4844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 0.8385 | -13.3398 | 13.3728 | 7956.495 | 9.1063 | 580.8899 | [5 empty] | 181.6247 | 191.1238 | 207.8316 | [5 empty] | 0.0189 | 0.0078 | 6497.9763 | 565.7101 |  |  |  |  | 182.2036 | 191.6433 | 207.3649 | [7 empty] | 0.222 | 0.3137 | 0.3672 | 6461.3162 | 0.2404 | 566.0948 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 0.733 | -13.3924 | 13.4192 | 7966.0881 | 9.0891 | 581.3899 | [5 empty] | 182.3031 | 191.8377 | 208.6081 | [5 empty] | 0.0188 | 0.0078 | 6497.9838 | 566.2384 |  |  |  |  | 182.8937 | 192.3966 | 208.1666 | [7 empty] | 0.2026 | 0.321 | 0.3632 | 6461.3592 | 0.238 | 566.6508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 0.7094 | -13.4122 | 13.4377 | 7967.0226 | 9.0887 | 581.9446 | [5 empty] | 182.9828 | 192.553 | 209.3862 | [5 empty] | 0.0187 | 0.0077 | 6497.9913 | 566.766 |  |  |  |  | 183.4528 | 193.1207 | 209.1087 | [7 empty] | 0.0764 | 0.2864 | 0.2845 | 6469.133 | 0.2101 | 567.1834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 0.5984 | -13.4602 | 13.4804 | 7976.3318 | 9.0671 | 582.4243 | [5 empty] | 183.6639 | 193.2699 | 210.1658 | [5 empty] | 0.0187 | 0.0077 | 6497.9988 | 567.2929 |  |  |  |  | 184.1597 | 193.8666 | 210.0073 | [7 empty] | 0.0636 | 0.2595 | 0.2557 | 6472.2084 | 0.1949 | 567.7301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 0.5706 | -13.4873 | 13.5063 | 7978.4638 | 9.0688 | 582.9727 | [5 empty] | 184.3463 | 193.9881 | 210.947 | [5 empty] | 0.0186 | 0.0077 | 6498.0061 | 567.8189 |  |  |  |  | 184.3657 | 194.4533 | 210.1064 | [7 empty] | -0.1553 | 0.4576 | 0.4823 | 6460.9113 | 0.4764 | 568.1587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 0.5845 | -13.4905 | 13.51 | 7978.3447 | 9.0535 | 582.9504 | [5 empty] | 185.0302 | 194.7079 | 211.7299 | [5 empty] | 0.0185 | 0.0077 | 6498.0135 | 568.3443 |  |  |  |  | 184.9225 | 195.1646 | 211.0525 | [7 empty] | -0.2742 | 0.4165 | 0.5028 | 6469.0112 | 0.5462 | 568.6768 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 0.5673 | -13.5081 | 13.5268 | 7978.7612 | 9.0538 | 583.4816 | [5 empty] | 185.7155 | 195.429 | 212.5143 | [5 empty] | 0.0185 | 0.0076 | 6498.0209 | 568.8689 |  |  |  |  | 185.4679 | 195.5539 | 211.8011 | [7 empty] | -0.1721 | 0.3003 | 0.3492 | 6476.595 | 0.3739 | 568.9595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 0.5582 | -13.5465 | 13.5649 | 7981.5131 | 9.0678 | 584.0306 | [5 empty] | 186.4021 | 196.1517 | 213.3003 | [5 empty] | 0.0184 | 0.0076 | 6498.0281 | 569.3928 |  |  |  |  | 186.3179 | 196.4402 | 212.8515 | [7 empty] | -0.1763 | 0.2727 | 0.3289 | 6479.4144 | 0.3596 | 569.6015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 0.5226 | -13.6137 | 13.6306 | 7986.4623 | 9.1062 | 585.1356 | [5 empty] | 187.0901 | 196.8758 | 214.0878 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0076 | 6498.0354 | 569.9159 |  |  |  |  | 186.9594 | 196.9305 | 213.7012 | [7 empty] | -0.0734 | 0.1597 | 0.1776 | 6486.6605 | 0.1886 | 569.9553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 0.5153 | -13.6241 | 13.6407 | 7985.5536 | 9.1058 | 585.6414 | [5 empty] | 187.7795 | 197.6014 | 214.877 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0075 | 6498.0426 | 570.4383 |  |  |  |  | 187.6779 | 197.6876 | 214.6136 | [7 empty] | -0.0852 | 0.1328 | 0.1624 | 6489.6608 | 0.1806 | 570.5003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 0.4869 | -13.672 | 13.6875 | 7987.1962 | 9.1408 | 586.8127 | [5 empty] | 188.4703 | 198.3284 | 215.6677 | [5 empty] | 0.0182 | 0.0075 | 6498.0498 | 570.96 |  |  |  |  | 188.4339 | 198.478 | 215.5261 | [7 empty] | -0.0877 | 0.1162 | 0.1517 | 6491.3449 | 0.1723 | 571.0671 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 0.4754 | -13.6945 | 13.7096 | 7988.0258 | 9.1453 | 587.3314 | [5 empty] | 189.1625 | 199.0569 | 216.4601 | [5 empty] | 0.0181 | 0.0075 | 6498.0569 | 571.4809 |  |  |  |  | 189.1348 | 199.1889 | 216.3825 | [7 empty] | -0.0775 | 0.0886 | 0.1254 | 6493.6328 | 0.1447 | 571.5751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 0.5812 | -13.6834 | 13.7024 | 7979.8245 | 9.1686 | 587.6605 | [5 empty] | 189.8561 | 199.7868 | 217.254 | [5 empty] | 0.018 | 0.0075 | 6498.064 | 572.0011 |  |  |  |  | 189.9147 | 200.0145 | 217.3831 | [7 empty] | -0.0939 | 0.0583 | 0.123 | 6497.0939 | 0.1445 | 572.163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 0.5794 | -13.685 | 13.7039 | 7980.1533 | 9.1473 | 587.6549 | [5 empty] | 190.551 | 200.5182 | 218.0495 | [5 empty] | 0.018 | 0.0074 | 6498.0711 | 572.5206 |  |  |  |  | 190.673 | 200.8308 | 218.3292 | [7 empty] | -0.1148 | 0.0426 | 0.1374 | 6499.3186 | 0.1593 | 572.742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 0.5639 | -13.7014 | 13.7197 | 7980.7009 | 9.1452 | 588.1107 | [5 empty] | 191.2474 | 201.2511 | 218.8466 | [5 empty] | 0.0179 | 0.0074 | 6498.0781 | 573.0393 |  |  |  |  | 191.4958 | 201.6783 | 219.3676 | [7 empty] | -0.1152 | 0.0062 | 0.1331 | 6502.7829 | 0.1474 | 573.3409 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 0.6631 | -13.6893 | 13.7119 | 7972.3688 | 9.1689 | 588.5051 | [5 empty] | 191.9451 | 201.9854 | 219.6453 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0074 | 6498.0851 | 573.5574 |  |  |  |  | 192.1856 | 202.4589 | 219.8816 | [7 empty] | -0.1147 | 0.1103 | 0.1678 | 6492.9014 | 0.2 | 573.8905 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 0.6522 | -13.7053 | 13.7274 | 7972.414 | 9.17 | 589.0078 | [5 empty] | 192.6442 | 202.7212 | 220.4456 | [5 empty] | 0.0178 | 0.0073 | 6498.092 | 574.0747 |  |  |  |  | 192.873 | 203.1929 | 220.7471 | [7 empty] | -0.1308 | 0.0912 | 0.1706 | 6495.266 | 0.2041 | 574.4054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 0.6372 | -13.7223 | 13.7436 | 7972.3675 | 9.1728 | 589.5876 | [5 empty] | 193.3447 | 203.4585 | 221.2475 | [5 empty] | 0.0177 | 0.0073 | 6498.099 | 574.5913 |  |  |  |  | 193.5088 | 203.9235 | 221.1619 | [7 empty] | -0.1299 | 0.2084 | 0.2495 | 6484.1867 | 0.276 | 574.9162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 0.631 | -13.7301 | 13.7511 | 7971.0114 | 9.1724 | 590.1081 | [5 empty] | 194.0467 | 204.1972 | 222.051 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0073 | 6498.1058 | 575.1071 |  |  |  |  | 194.2538 | 204.6929 | 222.1287 | [7 empty] | -0.1346 | 0.1684 | 0.2217 | 6488.1327 | 0.2545 | 575.4523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 0.6212 | -13.7422 | 13.7628 | 7969.9044 | 9.1761 | 590.7218 | [5 empty] | 194.75 | 204.9374 | 222.8561 | [5 empty] | 0.0176 | 0.0073 | 6498.1127 | 575.6223 |  |  |  |  | 195.1158 | 205.5904 | 223.2277 | [7 empty] | -0.1422 | 0.1311 | 0.2021 | 6491.9181 | 0.2426 | 576.0753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 0.6111 | -13.7544 | 13.7744 | 7969.4351 | 9.1754 | 591.2159 | [5 empty] | 195.4546 | 205.679 | 223.6627 | [5 empty] | 0.0175 | 0.0072 | 6498.1194 | 576.1367 |  |  |  |  | 195.761 | 206.2966 | 224.0439 | [7 empty] | -0.1683 | 0.1193 | 0.217 | 6493.927 | 0.2593 | 576.5638 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 0.4841 | -13.7858 | 13.8009 | 7976.9116 | 9.1423 | 591.7169 | [5 empty] | 196.1607 | 206.4222 | 224.471 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0072 | 6498.1262 | 576.6504 |  |  |  |  | 196.5484 | 207.1308 | 225.0455 | [7 empty] | -0.1836 | 0.0921 | 0.2182 | 6497.0162 | 0.2619 | 577.1388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 0.4642 | -13.8052 | 13.8196 | 7977.6838 | 9.1429 | 592.2418 | [5 empty] | 196.8682 | 207.1667 | 225.2808 | [5 empty] | 0.0174 | 0.0072 | 6498.133 | 577.1635 |  |  |  |  | 197.3134 | 207.9683 | 226.0074 | [7 empty] | -0.2137 | 0.08 | 0.2422 | 6499.1764 | 0.2879 | 577.7138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 0.3349 | -13.8455 | 13.8563 | 7986.7991 | 9.1113 | 592.6682 | [5 empty] | 197.5771 | 207.9128 | 226.0923 | [5 empty] | 0.0173 | 0.0072 | 6498.1396 | 577.6758 |  |  |  |  | 197.5895 | 208.5303 | 226.8808 | [7 empty] | -0.4478 | 0.0288 | 0.4656 | 6511.9621 | 0.4977 | 578.0985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 0.3478 | -13.8704 | 13.8814 | 7986.6495 | 9.1268 | 593.2094 | [5 empty] | 198.2873 | 208.6603 | 226.9053 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0071 | 6498.1463 | 578.1874 |  |  |  |  | 198.1579 | 209.2792 | 227.8526 | [7 empty] | -0.5782 | -0.003 | 0.5956 | 6519.3734 | 0.6186 | 578.6097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 0.325 | -13.8838 | 13.8943 | 7986.6185 | 9.1246 | 593.7578 | [5 empty] | 198.999 | 209.4093 | 227.7199 | [5 empty] | 0.0172 | 0.0071 | 6498.1529 | 578.6983 |  |  |  |  | 198.9197 | 210.0948 | 228.7868 | [7 empty] | -0.593 | -0.0154 | 0.6106 | 6521.0031 | 0.6296 | 579.1644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 0.3228 | -13.8896 | 13.9 | 7984.8271 | 9.1246 | 594.2697 | [5 empty] | 199.712 | 210.1597 | 228.5361 | [5 empty] | 0.0171 | 0.0071 | 6498.1596 | 579.2085 |  |  |  |  | 198.8145 | 209.9758 | 228.6474 | [7 empty] | -0.5858 | -0.0133 | 0.6032 | 6520.5656 | 0.619 | 579.0836 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 0.3093 | -13.9054 | 13.9155 | 7984.9855 | 9.1248 | 594.7584 | [5 empty] | 200.4265 | 210.9116 | 229.354 | [5 empty] | 0.017 | 0.007 | 6498.1661 | 579.718 |  |  |  |  | 200.349 | 210.9806 | 227.9685 | [7 empty] | 0.0834 | 0.4421 | 0.44 | 6455.6261 | 0.3156 | 579.7646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 0.3028 | -13.9335 | 13.9434 | 7986.1618 | 9.135 | 595.296 | [5 empty] | 201.1423 | 211.665 | 230.1734 | [5 empty] | 0.017 | 0.007 | 6498.1726 | 580.2268 |  |  |  |  | 201.0535 | 211.7315 | 228.8028 | [7 empty] | 0.074 | 0.4369 | 0.4336 | 6456.4783 | 0.3147 | 580.2716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 0.3936 | -13.93 | 13.9421 | 7979.9513 | 9.1558 | 595.5985 | [5 empty] | 201.8596 | 212.4199 | 230.9944 | [5 empty] | 0.0169 | 0.007 | 6498.1791 | 580.7349 |  |  |  |  | 201.7951 | 212.3196 | 229.8022 | [7 empty] | 0.1723 | 0.3152 | 0.3452 | 6464.4343 | 0.217 | 580.6675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 0.3888 | -13.9524 | 13.9643 | 7980.2292 | 9.1644 | 596.1504 | [5 empty] | 202.5782 | 213.1762 | 231.817 | [5 empty] | 0.0168 | 0.007 | 6498.1855 | 581.2423 |  |  |  |  | 202.5797 | 213.1702 | 230.8092 | [7 empty] | 0.1436 | 0.2932 | 0.3131 | 6467.4723 | 0.1985 | 581.2382 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 0.4874 | -13.9524 | 13.9673 | 7974.0688 | 9.1906 | 596.4657 | [5 empty] | 203.2982 | 213.934 | 232.6413 | [5 empty] | 0.0168 | 0.0069 | 6498.1919 | 581.749 |  |  |  |  | 203.3073 | 213.9416 | 231.6938 | [7 empty] | 0.1337 | 0.28 | 0.2971 | 6469.0649 | 0.189 | 581.754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 0.4613 | -14.0157 | 14.0296 | 7978.2037 | 9.2279 | 597.4905 | [5 empty] | 204.0197 | 214.6933 | 233.4671 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0069 | 6498.1984 | 582.255 |  |  |  |  | 204.1352 | 214.8315 | 232.7477 | [7 empty] | 0.1093 | 0.2565 | 0.2662 | 6472.0919 | 0.1727 | 582.3469 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 0.4444 | -14.0412 | 14.0546 | 7979.771 | 9.2314 | 597.9786 | [5 empty] | 204.7425 | 215.454 | 234.2945 | [5 empty] | 0.0167 | 0.0069 | 6498.2047 | 582.7603 |  |  |  |  | 204.9412 | 215.6706 | 233.7352 | [7 empty] | 0.1067 | 0.2338 | 0.2441 | 6474.3091 | 0.1581 | 582.9039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 0.4355 | -14.0338 | 14.0469 | 7978.9501 | 9.2069 | 598.0317 | [5 empty] | 205.4667 | 216.2162 | 235.1235 | [5 empty] | 0.0166 | 0.0069 | 6498.2111 | 583.265 |  |  |  |  | 205.7045 | 216.4919 | 234.6778 | [7 empty] | 0.0874 | 0.2209 | 0.2254 | 6476.1744 | 0.1505 | 583.4471 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 0.4184 | -14.0579 | 14.0704 | 7980.3477 | 9.2097 | 598.5163 | [5 empty] | 206.1923 | 216.9799 | 235.9541 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0068 | 6498.2174 | 583.7689 |  |  |  |  | 206.3887 | 217.2204 | 235.5261 | [7 empty] | 0.0743 | 0.2053 | 0.2067 | 6478.065 | 0.14 | 583.9273 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 0.4132 | -14.0793 | 14.0917 | 7980.662 | 9.2168 | 599.039 | [5 empty] | 206.9194 | 217.745 | 236.7863 | [5 empty] | 0.0165 | 0.0068 | 6498.2236 | 584.2722 |  |  |  |  | 207.2615 | 218.1407 | 236.6182 | [7 empty] | 0.062 | 0.1792 | 0.1783 | 6480.9032 | 0.1269 | 584.5318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 0.4048 | -14.1128 | 14.125 | 7982.7566 | 9.228 | 599.5465 | [5 empty] | 207.6478 | 218.5117 | 237.6202 | [5 empty] | 0.0164 | 0.0068 | 6498.2298 | 584.7748 |  |  |  |  | 208.0294 | 218.9418 | 237.5411 | [7 empty] | 0.0609 | 0.1636 | 0.163 | 6482.393 | 0.1174 | 585.056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 0.3914 | -14.1271 | 14.1388 | 7982.6375 | 9.228 | 600.0449 | [5 empty] | 208.3776 | 219.2798 | 238.4556 | [5 empty] | 0.0163 | 0.0068 | 6498.236 | 585.2767 |  |  |  |  | 208.7822 | 219.8012 | 238.1085 | [7 empty] | 0.0558 | 0.2726 | 0.2687 | 6472.6556 | 0.2001 | 585.6164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 0.3945 | -14.1394 | 14.1512 | 7984.0562 | 9.2163 | 600.0506 | [5 empty] | 209.1088 | 220.0493 | 239.2926 | [5 empty] | 0.0163 | 0.0067 | 6498.2422 | 585.7779 |  |  |  |  | 209.5008 | 220.5747 | 239.03 | [7 empty] | 0.0337 | 0.251 | 0.2449 | 6475.3849 | 0.192 | 586.1191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 0.3952 | -14.1736 | 14.1853 | 7985.8128 | 9.2309 | 600.5549 | [5 empty] | 209.8414 | 220.8204 | 240.1312 | [5 empty] | 0.0162 | 0.0067 | 6498.2484 | 586.2784 |  |  |  |  | 210.2365 | 221.3783 | 239.5758 | [7 empty] | 0.0513 | 0.3451 | 0.3403 | 6466.3045 | 0.257 | 586.6396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 0.3738 | -14.187 | 14.1982 | 7985.8517 | 9.2284 | 601.0704 | [5 empty] | 210.5755 | 221.5929 | 240.9715 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0067 | 6498.2545 | 586.7783 |  |  |  |  | 211.0404 | 222.2169 | 240.5832 | [7 empty] | 0.0453 | 0.317 | 0.3117 | 6469.0978 | 0.2395 | 587.1809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 0.3573 | -14.2117 | 14.2224 | 7987.2321 | 9.2322 | 601.5617 | [5 empty] | 211.3109 | 222.3669 | 241.8133 | [5 empty] | 0.0161 | 0.0067 | 6498.2605 | 587.2775 |  |  |  |  | 211.6028 | 222.9457 | 241.5861 | [7 empty] | -0.0779 | 0.2698 | 0.2795 | 6477.4591 | 0.2751 | 587.6497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 0.314 | -14.2519 | 14.2617 | 7989.1401 | 9.2517 | 602.5724 | [5 empty] | 212.0477 | 223.1424 | 242.6568 | [5 empty] | 0.016 | 0.0066 | 6498.2666 | 587.776 |  |  |  |  | 211.7537 | 223.3069 | 241.7015 | [7 empty] | -0.1903 | 0.3649 | 0.4134 | 6472.5731 | 0.4288 | 587.8815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 0.3008 | -14.2769 | 14.2864 | 7990.4869 | 9.2563 | 603.0471 | [5 empty] | 212.7859 | 223.9193 | 243.5018 | [5 empty] | 0.016 | 0.0066 | 6498.2725 | 588.2738 |  |  |  |  | 212.9591 | 224.5058 | 243.6061 | [7 empty] | -0.2103 | 0.1905 | 0.2916 | 6489.0486 | 0.3359 | 588.6486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 0.1861 | -14.1836 | 14.1912 | 7981.3788 | 9.1694 | 603.5124 | [5 empty] | 213.5256 | 224.6977 | 244.3485 | [5 empty] | 0.0159 | 0.0066 | 6498.2786 | 588.771 |  |  |  |  | 213.7875 | 225.3459 | 244.5881 | [7 empty] | -0.1953 | 0.1684 | 0.266 | 6490.574 | 0.3095 | 589.1838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 0.1814 | -14.2113 | 14.2188 | 7982.5774 | 9.1791 | 604.0082 | [5 empty] | 214.2666 | 225.4776 | 245.1967 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0065 | 6498.2845 | 589.2675 |  |  |  |  | 214.5973 | 226.1938 | 245.6519 | [7 empty] | -0.2082 | 0.1284 | 0.255 | 6494.6258 | 0.3004 | 589.7221 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 0.0568 | -14.1381 | 14.1447 | 7974.138 | 9.1155 | 604.9404 | [5 empty] | 215.009 | 226.259 | 246.0466 | [5 empty] | 0.0158 | 0.0065 | 6498.2904 | 589.7634 |  |  |  |  | 215.3633 | 227.0015 | 246.6028 | [7 empty] | -0.2174 | 0.1082 | 0.2544 | 6496.7534 | 0.2989 | 590.2331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 0.0414 | -14.1589 | 14.1654 | 7974.4869 | 9.1216 | 605.5245 | [5 empty] | 215.7529 | 227.0419 | 246.8981 | [5 empty] | 0.0157 | 0.0065 | 6498.2963 | 590.2585 |  |  |  |  | 216.1089 | 227.8087 | 247.5557 | [7 empty] | -0.2416 | 0.0893 | 0.2703 | 6499.2609 | 0.3135 | 590.742 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 0.0267 | -14.1802 | 14.1867 | 7975.5647 | 9.1231 | 605.9702 | [5 empty] | 216.4981 | 227.8262 | 247.7512 | [5 empty] | 0.0157 | 0.0065 | 6498.3022 | 590.7531 |  |  |  |  | 216.1041 | 227.8118 | 247.5657 | [7 empty] | -0.2481 | 0.0882 | 0.2761 | 6499.5754 | 0.3104 | 590.744 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 0.0058 | -14.1869 | 14.1934 | 7974.9641 | 9.1166 | 606.4398 | [5 empty] | 217.2448 | 228.612 | 248.6059 | [5 empty] | 0.0156 | 0.0064 | 6498.308 | 591.2469 |  |  |  |  | 216.888 | 228.6265 | 248.6217 | [7 empty] | -0.26 | 0.0404 | 0.2777 | 6504.2798 | 0.3001 | 591.256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 0.0111 | -14.2109 | 14.2173 | 7975.0308 | 9.1294 | 606.9745 | [5 empty] | 217.9928 | 229.3993 | 249.4622 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0064 | 6498.3138 | 591.7401 |  |  |  |  | 217.5812 | 229.4072 | 249.1194 | [7 empty] | -0.255 | 0.1412 | 0.3022 | 6495.0307 | 0.3448 | 591.7451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 0.0891 | -14.3184 | 14.3249 | 7983.4506 | 9.1986 | 607.293 | [5 empty] | 218.7423 | 230.1881 | 250.3201 | [5 empty] | 0.0155 | 0.0064 | 6498.3196 | 592.2326 |  |  |  |  | 218.4122 | 230.2765 | 250.207 | [7 empty] | -0.2671 | 0.1015 | 0.2981 | 6498.9977 | 0.336 | 592.2878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 0.0777 | -14.3383 | 14.3448 | 7983.9615 | 9.2024 | 607.784 | [5 empty] | 219.4932 | 230.9783 | 251.1796 | [5 empty] | 0.0154 | 0.0064 | 6498.3253 | 592.7245 |  |  |  |  | 219.1331 | 231.1167 | 250.735 | [7 empty] | -0.2794 | 0.2138 | 0.3605 | 6489.334 | 0.41 | 592.8105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 0.1701 | -14.4527 | 14.4599 | 7992.6152 | 9.2797 | 608.1003 | [5 empty] | 220.2455 | 231.7701 | 252.0407 | [5 empty] | 0.0154 | 0.0063 | 6498.331 | 593.2157 |  |  |  |  | 219.8558 | 231.8845 | 251.6677 | [7 empty] | -0.2951 | 0.1873 | 0.3594 | 6492.2253 | 0.4098 | 593.2866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 0.1589 | -14.4729 | 14.4799 | 7993.1525 | 9.2835 | 608.5861 | [5 empty] | 220.9992 | 232.5633 | 252.9035 | [5 empty] | 0.0153 | 0.0063 | 6498.3368 | 593.7063 |  |  |  |  | 220.7186 | 232.7747 | 252.8445 | [7 empty] | -0.306 | 0.1286 | 0.3437 | 6497.8367 | 0.3889 | 593.8368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 0.1282 | -14.492 | 14.4987 | 7994.1572 | 9.2819 | 609.123 | [5 empty] | 221.7542 | 233.358 | 253.7678 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0063 | 6498.3424 | 594.1962 |  |  |  |  | 221.5516 | 233.6624 | 253.9051 | [7 empty] | -0.3238 | 0.1034 | 0.3527 | 6500.6703 | 0.3946 | 594.3835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 0.1207 | -14.5084 | 14.515 | 7993.7022 | 9.2875 | 609.6767 | [5 empty] | 222.5108 | 234.1542 | 254.6338 | [5 empty] | 0.0152 | 0.0063 | 6498.348 | 594.6855 |  |  |  |  | 222.2906 | 234.4489 | 254.8028 | [7 empty] | -0.3342 | 0.0925 | 0.3598 | 6501.9764 | 0.3996 | 594.8662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 0.1358 | -14.512 | 14.5187 | 7993.4644 | 9.276 | 609.6803 | [5 empty] | 223.2687 | 234.9518 | 255.5014 | [5 empty] | 0.0151 | 0.0062 | 6498.3537 | 595.1741 |  |  |  |  | 223.0942 | 235.2963 | 255.8362 | [7 empty] | -0.3473 | 0.0622 | 0.3667 | 6505.1006 | 0.3993 | 595.3846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 0.0926 | -14.5515 | 14.5579 | 7995.3772 | 9.2944 | 610.6446 | [5 empty] | 224.028 | 235.751 | 256.3706 | [5 empty] | 0.0151 | 0.0062 | 6498.3592 | 595.6621 |  |  |  |  | 223.518 | 236.0339 | 256.9312 | [7 empty] | -0.5823 | 0.008 | 0.5973 | 6517.544 | 0.6159 | 595.8345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 0.08 | -14.5782 | 14.5845 | 7996.6043 | 9.302 | 611.1623 | [5 empty] | 224.7887 | 236.5516 | 257.2414 | [5 empty] | 0.015 | 0.0062 | 6498.3647 | 596.1494 |  |  |  |  | 224.2711 | 236.8347 | 257.8973 | [7 empty] | -0.5976 | -0.0169 | 0.613 | 6520.242 | 0.622 | 596.3214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 0.0656 | -14.5891 | 14.5953 | 7996.4142 | 9.2984 | 611.588 | [5 empty] | 225.5509 | 237.3537 | 258.1138 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0062 | 6498.3703 | 596.6361 |  |  |  |  | 226.0789 | 238.1692 | 257.0267 | [7 empty] | 0.0595 | 0.5588 | 0.5544 | 6448.303 | 0.4178 | 597.1293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 0.0795 | -14.5828 | 14.5891 | 7995.1945 | 9.2807 | 611.5541 | [5 empty] | 226.3144 | 238.1573 | 258.9878 | [5 empty] | 0.0149 | 0.0061 | 6498.3758 | 597.1222 |  |  |  |  | 226.1241 | 238.2113 | 257.0484 | [7 empty] | 0.066 | 0.5647 | 0.5609 | 6447.5787 | 0.4128 | 597.1548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 0.0546 | -14.6064 | 14.6126 | 7996.4032 | 9.2839 | 612.1057 | [5 empty] | 227.0794 | 238.9624 | 259.8635 | [5 empty] | 0.0148 | 0.0061 | 6498.3812 | 597.6076 |  |  |  |  | 226.8973 | 239.0489 | 258.087 | [7 empty] | 0.0349 | 0.5313 | 0.5255 | 6451.5595 | 0.4002 | 597.6596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 0.0274 | -14.6602 | 14.6664 | 7999.4128 | 9.3142 | 613.0566 | [5 empty] | 227.8457 | 239.769 | 260.7408 | [5 empty] | 0.0148 | 0.0061 | 6498.3867 | 598.0923 |  |  |  |  | 227.741 | 239.9238 | 259.1513 | [7 empty] | 0.031 | 0.4989 | 0.493 | 6454.5854 | 0.377 | 598.1852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 0.0173 | -14.6918 | 14.6979 | 8001.0724 | 9.3253 | 613.5822 | [5 empty] | 228.6135 | 240.577 | 261.6196 | [5 empty] | 0.0147 | 0.0061 | 6498.3921 | 598.5765 |  |  |  |  | 228.464 | 240.7078 | 260.0768 | [7 empty] | 0.0069 | 0.4804 | 0.4744 | 6457.0215 | 0.3744 | 598.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 0.016 | -14.6752 | 14.6813 | 7999.3803 | 9.297 | 613.5225 | [5 empty] | 229.3827 | 241.3866 | 262.5001 | [5 empty] | 0.0146 | 0.0061 | 6498.3975 | 599.06 |  |  |  |  | 229.1589 | 241.5958 | 261.2037 | [7 empty] | -0.1185 | 0.4496 | 0.4631 | 6463.7489 | 0.4303 | 599.1847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | -0.0074 | -14.6973 | 14.7034 | 8000.8777 | 9.2965 | 613.965 | [5 empty] | 230.1533 | 242.1976 | 263.3823 | [5 empty] | 0.0146 | 0.006 | 6498.4029 | 599.5428 |  |  |  |  | 229.8779 | 242.3604 | 262.1 | [7 empty] | -0.131 | 0.4322 | 0.4504 | 6465.7045 | 0.4264 | 599.6396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -0.0228 | -14.7254 | 14.7315 | 8002.4202 | 9.3038 | 614.474 | [5 empty] | 230.9254 | 243.0101 | 264.266 | [5 empty] | 0.0145 | 0.006 | 6498.4082 | 600.0251 |  |  |  |  | 231.2457 | 243.7408 | 264.1986 | [7 empty] | -0.1571 | 0.2674 | 0.3127 | 6480.9792 | 0.3359 | 600.4574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -0.0364 | -14.7492 | 14.7553 | 8003.3968 | 9.3093 | 614.9718 | [5 empty] | 231.6988 | 243.8241 | 265.1513 | [5 empty] | 0.0145 | 0.006 | 6498.4136 | 600.5067 |  |  |  |  | 231.2418 | 243.9322 | 264.1024 | [7 empty] | -0.2561 | 0.3644 | 0.4491 | 6475.6645 | 0.4809 | 600.5705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -0.0398 | -14.7656 | 14.7717 | 8003.1544 | 9.3137 | 615.4411 | [5 empty] | 232.4736 | 244.6396 | 266.0383 | [5 empty] | 0.0144 | 0.006 | 6498.4188 | 600.9876 |  |  |  |  | 232.0633 | 244.8335 | 265.1799 | [7 empty] | -0.2913 | 0.3409 | 0.4535 | 6478.8574 | 0.4971 | 601.1017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -0.0682 | -14.8102 | 14.8164 | 8005.3345 | 9.3372 | 616.3288 | [5 empty] | 233.2499 | 245.4566 | 266.9269 | [5 empty] | 0.0144 | 0.0059 | 6498.4241 | 601.468 |  |  |  |  | 232.8526 | 245.6472 | 266.1531 | [7 empty] | -0.2891 | 0.3155 | 0.4335 | 6481.0228 | 0.4787 | 601.5798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -0.0651 | -14.8185 | 14.8247 | 8005.8737 | 9.3266 | 616.3975 | [5 empty] | 234.0276 | 246.2751 | 267.8171 | [5 empty] | 0.0143 | 0.0059 | 6498.4293 | 601.9477 |  |  |  |  | 233.7684 | 246.6117 | 267.3159 | [7 empty] | -0.3015 | 0.2849 | 0.4214 | 6484.1104 | 0.4716 | 602.1445 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -0.0705 | -14.6926 | 14.6987 | 7988.3311 | 9.2627 | 616.84 | [5 empty] | 234.8067 | 247.095 | 268.7089 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0059 | 6498.4345 | 602.4268 |  |  |  |  | 234.5945 | 247.4728 | 268.3828 | [7 empty] | -0.3098 | 0.2494 | 0.4053 | 6487.4786 | 0.458 | 602.647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -0.1008 | -14.6226 | 14.6289 | 7976.2808 | 9.2338 | 617.7872 | [5 empty] | 235.5872 | 247.9165 | 269.6024 | [5 empty] | 0.0142 | 0.0059 | 6498.4397 | 602.9052 |  |  |  |  | 235.3932 | 248.3264 | 269.3909 | [7 empty] | -0.3267 | 0.229 | 0.4075 | 6489.7988 | 0.4623 | 603.1434 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -0.1086 | -14.649 | 14.6553 | 7977.5405 | 9.2412 | 618.2441 | [5 empty] | 236.3691 | 248.7394 | 270.4975 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0058 | 6498.4449 | 603.3831 |  |  |  |  | 236.1476 | 249.1318 | 270.3004 | [7 empty] | -0.3375 | 0.2208 | 0.4121 | 6490.8682 | 0.4677 | 603.6104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -0.2392 | -14.6871 | 14.6951 | 7985.8146 | 9.2128 | 618.6478 | [5 empty] | 237.1525 | 249.5638 | 271.3942 | [5 empty] | 0.0141 | 0.0058 | 6498.45 | 603.8603 |  |  |  |  | 237.0242 | 250.0495 | 271.4399 | [7 empty] | -0.3491 | 0.183 | 0.4041 | 6494.5246 | 0.4586 | 604.1407 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -0.2467 | -14.7139 | 14.722 | 7986.8978 | 9.2219 | 619.1413 | [5 empty] | 237.9372 | 250.3897 | 272.2925 | [5 empty] | 0.014 | 0.0058 | 6498.4551 | 604.3369 |  |  |  |  | 237.88 | 250.9268 | 272.5294 | [7 empty] | -0.3476 | 0.1454 | 0.3876 | 6497.7386 | 0.4378 | 604.646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -0.3778 | -14.7658 | 14.7768 | 7994.1907 | 9.2187 | 620.0661 | [5 empty] | 238.7234 | 251.2172 | 273.1924 | [5 empty] | 0.014 | 0.0058 | 6498.4602 | 604.8129 |  |  |  |  | 238.5856 | 251.7558 | 273.1073 | [7 empty] | -0.3692 | 0.2364 | 0.4473 | 6490.5479 | 0.5076 | 605.122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -0.3712 | -14.7671 | 14.7779 | 7993.9972 | 9.2036 | 620.0795 | [5 empty] | 239.511 | 252.0461 | 274.094 | [5 empty] | 0.0139 | 0.0057 | 6498.4652 | 605.2883 |  |  |  |  | 239.3578 | 252.5553 | 274.106 | [7 empty] | -0.3739 | 0.2013 | 0.4343 | 6493.7346 | 0.4923 | 605.5796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -0.3906 | -14.7976 | 14.8089 | 7996.3312 | 9.2089 | 620.5161 | [5 empty] | 240.3 | 252.8765 | 274.9971 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0057 | 6498.4703 | 605.763 |  |  |  |  | 240.144 | 253.4362 | 274.7434 | [7 empty] | -0.3737 | 0.2884 | 0.4797 | 6486.2368 | 0.5414 | 606.0822 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -0.4027 | -14.8234 | 14.835 | 7997.6895 | 9.2147 | 620.966 | [5 empty] | 241.0904 | 253.7083 | 275.902 | [5 empty] | 0.0138 | 0.0057 | 6498.4753 | 606.2372 |  |  |  |  | 240.9824 | 254.3105 | 275.8326 | [7 empty] | -0.3827 | 0.2514 | 0.4664 | 6489.7176 | 0.5289 | 606.5795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -0.4249 | -14.8408 | 14.853 | 7998.1611 | 9.2155 | 621.4761 | [5 empty] | 241.8823 | 254.5417 | 276.8084 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0057 | 6498.4803 | 606.7107 |  |  |  |  | 241.6984 | 255.0923 | 276.7791 | [7 empty] | -0.4112 | 0.2284 | 0.4798 | 6492.5958 | 0.5431 | 607.0228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -0.432 | -14.8669 | 14.8792 | 7999.2062 | 9.2239 | 621.9502 | [5 empty] | 242.6756 | 255.3766 | 277.7164 | [5 empty] | 0.0137 | 0.0057 | 6498.4852 | 607.1836 |  |  |  |  | 242.5648 | 256.0049 | 277.9056 | [7 empty] | -0.4254 | 0.1935 | 0.4776 | 6496.0465 | 0.5387 | 607.5386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -0.3601 | -14.9849 | 14.9952 | 8009.0555 | 9.2933 | 622.2202 | [5 empty] | 243.4703 | 256.213 | 278.6261 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0056 | 6498.4902 | 607.656 |  |  |  |  | 243.3446 | 256.8108 | 278.915 | [7 empty] | -0.4293 | 0.1578 | 0.4683 | 6499.239 | 0.524 | 607.9927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -0.3694 | -15.0107 | 15.0212 | 8010.2225 | 9.3004 | 622.681 | [5 empty] | 244.2664 | 257.0508 | 279.5374 | [5 empty] | 0.0136 | 0.0056 | 6498.4951 | 608.1277 |  |  |  |  | 244.2081 | 257.718 | 280.0576 | [7 empty] | -0.4442 | 0.1173 | 0.4712 | 6503.1762 | 0.5197 | 608.5022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -0.2771 | -15.1274 | 15.1358 | 8018.8053 | 9.3771 | 622.994 | [5 empty] | 245.0639 | 257.8902 | 280.4504 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0056 | 6498.5 | 608.5988 |  |  |  |  | 244.6663 | 258.4942 | 281.2361 | [7 empty] | -0.6728 | 0.0555 | 0.6881 | 6515.6205 | 0.721 | 608.9369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -0.2905 | -15.1461 | 15.1547 | 8019.245 | 9.3797 | 623.4587 | [5 empty] | 245.8629 | 258.7311 | 281.3649 | [5 empty] | 0.0135 | 0.0056 | 6498.5049 | 609.0693 |  |  |  |  | 245.4018 | 259.2702 | 282.2613 | [7 empty] | -0.6923 | 0.0092 | 0.7057 | 6520.186 | 0.722 | 609.3702 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -0.2783 | -15.0592 | 15.0675 | 8006.0571 | 9.3395 | 623.8714 | [5 empty] | 246.6632 | 259.5734 | 282.2811 | [5 empty] | 0.0134 | 0.0055 | 6498.5097 | 609.5392 |  |  |  |  | 246.2511 | 260.1481 | 283.3528 | [7 empty] | -0.6951 | -0.0269 | 0.7093 | 6523.3505 | 0.7118 | 609.859 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -0.31 | -15.0801 | 15.0891 | 8007.5555 | 9.3375 | 624.3387 | [5 empty] | 247.465 | 260.4173 | 283.1989 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0055 | 6498.5146 | 610.0085 |  |  |  |  | 246.2695 | 260.1637 | 283.3978 | [7 empty] | -0.6956 | -0.0343 | 0.7101 | 6524.0072 | 0.7083 | 609.8676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -0.3191 | -14.977 | 14.9862 | 7993.0911 | 9.2849 | 624.8136 | [5 empty] | 248.2682 | 261.2626 | 284.1184 | [5 empty] | 0.0133 | 0.0055 | 6498.5194 | 610.4772 |  |  |  |  | 248.1249 | 261.5493 | 282.4343 | [7 empty] | -0.0585 | 0.5483 | 0.5475 | 6454.7145 | 0.4612 | 610.6358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -0.3454 | -14.9909 | 15.0007 | 7993.5234 | 9.2814 | 625.2797 | [5 empty] | 249.0729 | 262.1095 | 285.0395 | [5 empty] | 0.0132 | 0.0055 | 6498.5241 | 610.9453 |  |  |  |  | 248.8936 | 262.3523 | 283.4622 | [7 empty] | -0.071 | 0.5075 | 0.5091 | 6458.586 | 0.4379 | 611.0793 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -0.3553 | -15.0171 | 15.0271 | 7994.6761 | 9.2892 | 625.7549 | [5 empty] | 249.879 | 262.9578 | 285.9622 | [5 empty] | 0.0132 | 0.0054 | 6498.5289 | 611.4128 |  |  |  |  | 249.8542 | 263.3733 | 284.7216 | [7 empty] | -0.0932 | 0.4694 | 0.476 | 6462.5418 | 0.4248 | 611.6412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -0.3772 | -15.031 | 15.0415 | 7994.7814 | 9.2879 | 626.2453 | [5 empty] | 250.6864 | 263.8076 | 286.8865 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0054 | 6498.5337 | 611.8797 |  |  |  |  | 250.6583 | 264.2138 | 285.7312 | [7 empty] | -0.0996 | 0.4439 | 0.4527 | 6464.9279 | 0.41 | 612.1024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -0.3927 | -15.062 | 15.0728 | 7997.0984 | 9.2939 | 626.6497 | [5 empty] | 251.4954 | 264.659 | 287.8124 | [5 empty] | 0.0131 | 0.0054 | 6498.5384 | 612.346 |  |  |  |  | 251.4815 | 265.0728 | 286.873 | [7 empty] | -0.1167 | 0.3901 | 0.406 | 6470.0246 | 0.3827 | 612.5722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -0.4068 | -15.0796 | 15.0908 | 7997.3141 | 9.2969 | 627.1403 | [5 empty] | 252.3057 | 265.5118 | 288.74 | [5 empty] | 0.013 | 0.0054 | 6498.543 | 612.8118 |  |  |  |  | 252.3365 | 265.9951 | 288.0067 | [7 empty] | -0.1449 | 0.3582 | 0.3865 | 6473.6083 | 0.3817 | 613.0751 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -0.4193 | -15.0886 | 15.1001 | 7996.6063 | 9.2953 | 627.596 | [5 empty] | 253.1175 | 266.3662 | 289.6693 | [5 empty] | 0.013 | 0.0054 | 6498.5478 | 613.2769 |  |  |  |  | 253.1969 | 266.916 | 289.1138 | [7 empty] | -0.1658 | 0.3321 | 0.3725 | 6476.4711 | 0.3807 | 613.5755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -0.4387 | -15.1046 | 15.1167 | 7996.8833 | 9.2958 | 628.08 | [5 empty] | 253.9307 | 267.222 | 290.6001 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0053 | 6498.5524 | 613.7414 |  |  |  |  | 253.6291 | 267.5805 | 289.5915 | [7 empty] | -0.2748 | 0.4098 | 0.4963 | 6473.3002 | 0.5236 | 613.9356 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -0.4524 | -15.1229 | 15.1354 | 7997.3776 | 9.2979 | 628.5267 | [5 empty] | 254.7453 | 268.0793 | 291.5326 | [5 empty] | 0.0129 | 0.0053 | 6498.557 | 614.2054 |  |  |  |  | 254.5205 | 268.5224 | 290.7326 | [7 empty] | -0.2889 | 0.38 | 0.4811 | 6476.2659 | 0.5166 | 614.4446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -0.4755 | -15.135 | 15.1482 | 7997.4634 | 9.2947 | 628.9858 | [5 empty] | 255.5613 | 268.9382 | 292.4667 | [5 empty] | 0.0128 | 0.0053 | 6498.5616 | 614.6688 |  |  |  |  | 255.0389 | 269.2702 | 291.3109 | [7 empty] | -0.3937 | 0.4542 | 0.6056 | 6473.2678 | 0.6561 | 614.8475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -0.4867 | -15.1433 | 15.1568 | 7996.3591 | 9.2948 | 629.4906 | [5 empty] | 256.3788 | 269.7985 | 293.4025 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0053 | 6498.5662 | 615.1315 |  |  |  |  | 255.8065 | 269.8724 | 292.4029 | [7 empty] | -0.3071 | 0.3281 | 0.4545 | 6481.2093 | 0.4982 | 615.1712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -0.5 | -15.1601 | 15.174 | 7996.6628 | 9.2965 | 629.9358 | [5 empty] | 257.1977 | 270.6604 | 294.3399 | [5 empty] | 0.0127 | 0.0052 | 6498.5708 | 615.5938 |  |  |  |  | 256.5849 | 270.7066 | 293.3835 | [7 empty] | -0.3239 | 0.3105 | 0.4544 | 6483.2215 | 0.5024 | 615.6185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -0.5108 | -15.171 | 15.1852 | 7996.4032 | 9.2945 | 630.3308 | [5 empty] | 258.018 | 271.5237 | 295.2789 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0052 | 6498.5753 | 616.0554 |  |  |  |  | 257.2589 | 271.218 | 294.3475 | [7 empty] | -0.2398 | 0.193 | 0.3146 | 6490.5079 | 0.3539 | 615.8921 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -0.5181 | -15.1849 | 15.1994 | 7995.9716 | 9.2975 | 630.8039 | [5 empty] | 258.8397 | 272.3886 | 296.2196 | [5 empty] | 0.0126 | 0.0052 | 6498.5798 | 616.5164 |  |  |  |  | 258.0999 | 272.124 | 295.4148 | [7 empty] | -0.2612 | 0.1739 | 0.3216 | 6492.7722 | 0.363 | 616.3755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -0.531 | -15.1994 | 15.2143 | 7995.8032 | 9.2994 | 631.2835 | [5 empty] | 259.6629 | 273.2549 | 297.1618 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0052 | 6498.5843 | 616.9769 |  |  |  |  | 259.3815 | 273.7327 | 297.6759 | [7 empty] | -0.4789 | 0.0672 | 0.4953 | 6508.3487 | 0.5272 | 617.2302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -0.5821 | -15.2095 | 15.2263 | 7994.5392 | 9.3018 | 632.1935 | [5 empty] | 260.4875 | 274.1228 | 298.1058 | [5 empty] | 0.0125 | 0.0052 | 6498.5888 | 617.4368 |  |  |  |  | 259.4406 | 273.8032 | 297.7518 | [7 empty] | -0.484 | 0.068 | 0.5005 | 6508.4336 | 0.5318 | 617.2676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -0.5778 | -15.2355 | 15.2521 | 7995.1126 | 9.3135 | 632.6514 | [5 empty] | 261.3136 | 274.9921 | 299.0513 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0051 | 6498.5932 | 617.8961 |  |  |  |  | 261.2985 | 275.1709 | 296.7577 | [7 empty] | 0.1483 | 0.6345 | 0.6438 | 6442.3282 | 0.4351 | 617.9904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -0.5824 | -15.2363 | 15.2531 | 7995.5703 | 9.2948 | 632.6175 | [5 empty] | 262.141 | 275.863 | 299.9985 | [5 empty] | 0.0124 | 0.0051 | 6498.5977 | 618.3548 |  |  |  |  | 262.175 | 276.1031 | 297.8745 | [7 empty] | 0.1311 | 0.6086 | 0.615 | 6445.0484 | 0.4203 | 618.481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -0.603 | -15.2495 | 15.267 | 7995.7421 | 9.2926 | 633.0608 | [5 empty] | 262.9699 | 276.7354 | 300.9474 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0051 | 6498.6022 | 618.8129 |  |  |  |  | 263.0076 | 276.9951 | 298.9158 | [7 empty] | 0.1135 | 0.5911 | 0.5947 | 6447.0817 | 0.4121 | 618.9491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -0.6169 | -15.2741 | 15.2921 | 7996.8917 | 9.2983 | 633.5187 | [5 empty] | 263.8002 | 277.6092 | 301.8978 | [5 empty] | 0.0123 | 0.0051 | 6498.6065 | 619.2705 |  |  |  |  | 263.9236 | 277.9584 | 300.1513 | [7 empty] | 0.0942 | 0.5437 | 0.5448 | 6451.6196 | 0.3828 | 619.453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -0.6382 | -15.3111 | 15.33 | 7997.9747 | 9.3194 | 634.3405 | [5 empty] | 264.632 | 278.4846 | 302.8499 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0051 | 6498.6109 | 619.7275 |  |  |  |  | 264.7182 | 278.8228 | 301.1979 | [7 empty] | 0.0653 | 0.5188 | 0.5164 | 6454.5896 | 0.3739 | 619.9037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -0.655 | -15.3236 | 15.3431 | 7997.899 | 9.3182 | 634.7829 | [5 empty] | 265.4652 | 279.3615 | 303.8037 | [5 empty] | 0.0122 | 0.005 | 6498.6152 | 620.184 |  |  |  |  | 265.6212 | 279.7713 | 302.3244 | [7 empty] | 0.0566 | 0.4944 | 0.4913 | 6456.9128 | 0.3592 | 620.3968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -0.669 | -15.3696 | 15.3897 | 8001.5811 | 9.3337 | 635.2361 | [5 empty] | 266.2998 | 280.2399 | 304.7591 | [5 empty] | 0.0121 | 0.005 | 6498.6196 | 620.6398 |  |  |  |  | 266.4617 | 280.6643 | 303.4001 | [7 empty] | 0.0404 | 0.4686 | 0.4644 | 6459.5636 | 0.3462 | 620.8596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -0.6897 | -15.4028 | 15.4237 | 8004.1152 | 9.3407 | 635.6697 | [5 empty] | 267.1359 | 281.1198 | 305.7161 | [5 empty] | 0.0121 | 0.005 | 6498.6239 | 621.0951 |  |  |  |  | 267.3896 | 281.646 | 304.5398 | [7 empty] | 0.0296 | 0.4505 | 0.4458 | 6461.4236 | 0.338 | 621.3668 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -0.7077 | -15.4434 | 15.4652 | 8007.6086 | 9.3507 | 636.0659 | [5 empty] | 267.9733 | 282.0012 | 306.6748 | [5 empty] | 0.012 | 0.005 | 6498.6282 | 621.5499 |  |  |  |  | 268.0838 | 282.3851 | 305.5069 | [7 empty] | 0.0075 | 0.4107 | 0.4058 | 6465.3759 | 0.317 | 621.7475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -0.7289 | -15.478 | 15.5006 | 8010.1154 | 9.3595 | 636.5395 | [5 empty] | 268.8123 | 282.8841 | 307.6351 | [5 empty] | 0.012 | 0.0049 | 6498.6324 | 622.0041 |  |  |  |  | 268.851 | 283.2568 | 306.0519 | [7 empty] | 0.0087 | 0.5128 | 0.5078 | 6457.0454 | 0.394 | 622.1954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -0.7383 | -15.5219 | 15.545 | 8013.5778 | 9.3739 | 636.9444 | [5 empty] | 269.6526 | 283.7685 | 308.597 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0049 | 6498.6367 | 622.4577 |  |  |  |  | 269.7296 | 284.1784 | 307.1943 | [7 empty] | -0.0038 | 0.4776 | 0.4729 | 6460.3395 | 0.3737 | 622.6674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -0.75 | -15.5554 | 15.5789 | 8015.6094 | 9.3847 | 637.4058 | [5 empty] | 270.4944 | 284.6545 | 309.5606 | [5 empty] | 0.0119 | 0.0049 | 6498.641 | 622.9107 |  |  |  |  | 270.5088 | 285.0912 | 307.7887 | [7 empty] | -0.0208 | 0.5802 | 0.5762 | 6452.5432 | 0.4608 | 623.1336 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -0.7576 | -15.6013 | 15.6251 | 8019.1643 | 9.4008 | 637.8192 | [5 empty] | 271.3376 | 285.5419 | 310.5258 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0049 | 6498.6452 | 623.3632 |  |  |  |  | 271.3634 | 286.0025 | 308.9287 | [7 empty] | -0.0433 | 0.544 | 0.542 | 6456.2036 | 0.4462 | 623.5975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -0.7791 | -15.6294 | 15.6542 | 8021.3514 | 9.4038 | 638.2058 | [5 empty] | 272.1823 | 286.4309 | 311.4927 | [5 empty] | 0.0118 | 0.0049 | 6498.6494 | 623.8151 |  |  |  |  | 272.1929 | 286.8824 | 309.9941 | [7 empty] | -0.0585 | 0.5174 | 0.5173 | 6458.8679 | 0.4351 | 624.0442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -0.8006 | -15.6752 | 15.7011 | 8025.2984 | 9.417 | 638.652 | [5 empty] | 273.0283 | 287.3213 | 312.4612 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0048 | 6498.6536 | 624.2665 |  |  |  |  | 272.2516 | 286.935 | 310.0816 | [7 empty] | -0.0558 | 0.5093 | 0.509 | 6459.4487 | 0.427 | 624.0708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -0.8207 | -15.706 | 15.7328 | 8027.2839 | 9.4245 | 639.1238 | [5 empty] | 273.8759 | 288.2133 | 313.4314 | [5 empty] | 0.0117 | 0.0048 | 6498.6578 | 624.7173 |  |  |  |  | 273.2032 | 287.974 | 311.2794 | [7 empty] | -0.0858 | 0.4948 | 0.4996 | 6461.5688 | 0.4343 | 624.5965 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -0.8551 | -15.7265 | 15.7551 | 8028.7438 | 9.4226 | 639.5794 | [5 empty] | 274.7248 | 289.1068 | 314.4032 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0048 | 6498.6619 | 625.1676 |  |  |  |  | 274.0799 | 288.8833 | 312.4264 | [7 empty] | -0.0934 | 0.4549 | 0.4622 | 6465.0751 | 0.4096 | 625.0551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -0.8501 | -15.6196 | 15.6481 | 8014.0053 | 9.3721 | 639.9949 | [5 empty] | 275.5752 | 290.0018 | 315.3766 | [5 empty] | 0.0116 | 0.0048 | 6498.666 | 625.6173 |  |  |  |  | 274.9617 | 289.7982 | 313.5807 | [7 empty] | -0.1012 | 0.4149 | 0.4254 | 6468.5932 | 0.3853 | 625.5151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -0.8762 | -15.6364 | 15.6663 | 8014.6414 | 9.3715 | 640.4635 | [5 empty] | 276.4271 | 290.8983 | 316.3517 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0048 | 6498.6701 | 626.0664 |  |  |  |  | 275.824 | 290.6967 | 314.7227 | [7 empty] | -0.1122 | 0.3741 | 0.3895 | 6472.263 | 0.3632 | 625.9655 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -0.8813 | -15.538 | 15.5683 | 8001.2706 | 9.3227 | 640.9014 | [5 empty] | 277.2803 | 291.7963 | 317.3285 | [5 empty] | 0.0115 | 0.0047 | 6498.6742 | 626.515 |  |  |  |  | 276.667 | 291.6106 | 315.8432 | [7 empty] | -0.1411 | 0.3453 | 0.3732 | 6475.4872 | 0.3643 | 626.4224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -0.8972 | -15.5579 | 15.5892 | 8001.8981 | 9.3263 | 641.3625 | [5 empty] | 278.135 | 292.6958 | 318.3068 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0047 | 6498.6783 | 626.9631 |  |  |  |  | 277.4382 | 292.4006 | 316.8815 | [7 empty] | -0.1456 | 0.3004 | 0.3348 | 6479.2788 | 0.3368 | 626.8162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -0.9138 | -15.5766 | 15.6088 | 8002.5644 | 9.3281 | 641.7914 | [5 empty] | 278.9912 | 293.5969 | 319.2869 | [5 empty] | 0.0114 | 0.0047 | 6498.6823 | 627.4106 |  |  |  |  | 278.3853 | 293.3899 | 318.1078 | [7 empty] | -0.1558 | 0.2636 | 0.3082 | 6482.5943 | 0.3196 | 627.3079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -0.9334 | -15.5918 | 15.625 | 8002.6456 | 9.3293 | 642.2794 | [5 empty] | 279.8487 | 294.4994 | 320.2685 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0047 | 6498.6864 | 627.8575 |  |  |  |  | 279.1827 | 294.2088 | 319.1519 | [7 empty] | -0.1586 | 0.2252 | 0.2784 | 6485.7984 | 0.2967 | 627.7138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -0.9377 | -15.5896 | 15.6231 | 8002.6146 | 9.3111 | 642.272 | [5 empty] | 280.7078 | 295.4035 | 321.2519 | [5 empty] | 0.0113 | 0.0047 | 6498.6904 | 628.3039 |  |  |  |  | 280.0335 | 295.1234 | 320.3012 | [7 empty] | -0.1854 | 0.1896 | 0.27 | 6489.4823 | 0.2978 | 628.1658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -0.95 | -15.6052 | 15.6394 | 8002.5885 | 9.3137 | 642.7302 | [5 empty] | 281.5682 | 296.3091 | 322.2368 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0046 | 6498.6944 | 628.7498 |  |  |  |  | 280.9424 | 296.0746 | 321.5247 | [7 empty] | -0.2006 | 0.1443 | 0.2537 | 6493.6152 | 0.2847 | 628.6345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -0.9888 | -15.6379 | 15.6744 | 8003.4343 | 9.3304 | 643.6192 | [5 empty] | 282.4301 | 297.2162 | 323.2234 | [5 empty] | 0.0112 | 0.0046 | 6498.6984 | 629.1951 |  |  |  |  | 281.8778 | 297.0433 | 322.7477 | [7 empty] | -0.2076 | 0.1029 | 0.2398 | 6497.1763 | 0.2683 | 629.1103 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -1.0016 | -15.6544 | 15.6917 | 8003.6466 | 9.3326 | 644.0552 | [5 empty] | 283.2935 | 298.1248 | 324.2117 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0046 | 6498.7023 | 629.6399 |  |  |  |  | 282.5735 | 297.8386 | 323.2888 | [7 empty] | -0.2133 | 0.1836 | 0.287 | 6490.8231 | 0.3197 | 629.4999 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -1.0022 | -15.6632 | 15.7005 | 8004.7842 | 9.3203 | 644.035 | [5 empty] | 284.1582 | 299.0349 | 325.2016 | [5 empty] | 0.0111 | 0.0046 | 6498.7063 | 630.0841 |  |  |  |  | 283.4089 | 298.7593 | 324.4084 | [7 empty] | -0.2496 | 0.1586 | 0.3028 | 6493.9178 | 0.3396 | 629.9497 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -1.0219 | -15.6664 | 15.705 | 8003.5908 | 9.3156 | 644.5038 | [5 empty] | 285.0244 | 299.9466 | 326.1932 | [5 empty] | 0.011 | 0.0046 | 6498.7102 | 630.5278 |  |  |  |  | 284.2408 | 299.7003 | 325.1143 | [7 empty] | -0.2572 | 0.2376 | 0.3553 | 6487.7879 | 0.3925 | 630.4081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -0.9572 | -15.794 | 15.8282 | 8011.8524 | 9.4002 | 645.2325 | [5 empty] | 285.8921 | 300.8598 | 327.1864 | [5 empty] | 0.011 | 0.0045 | 6498.7141 | 630.971 |  |  |  |  | 285.4034 | 301.1871 | 327.2805 | [7 empty] | -0.4688 | 0.128 | 0.4954 | 6502.8057 | 0.5383 | 631.1295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -0.9693 | -15.7999 | 15.8348 | 8010.8576 | 9.3975 | 645.6599 | [5 empty] | 286.7612 | 301.7744 | 328.1812 | [5 empty] | 0.0109 | 0.0045 | 6498.7181 | 631.4136 |  |  |  |  | 285.8137 | 301.9606 | 328.4604 | [7 empty] | -0.7064 | 0.074 | 0.7206 | 6514.1081 | 0.7496 | 631.5035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -0.9543 | -15.801 | 15.835 | 8010.2623 | 9.3878 | 645.6826 | [5 empty] | 287.6317 | 302.6906 | 329.1777 | [5 empty] | 0.0109 | 0.0045 | 6498.7219 | 631.8556 |  |  |  |  | 288.172 | 303.5504 | 327.4502 | [7 empty] | 0.0984 | 0.6459 | 0.6474 | 6445.0735 | 0.4587 | 632.2693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -0.8741 | -15.9309 | 15.9599 | 8020.432 | 9.4638 | 645.9562 | [5 empty] | 288.5037 | 303.6084 | 330.1759 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0045 | 6498.7258 | 632.2972 |  |  |  |  | 288.1359 | 303.4926 | 327.3882 | [7 empty] | 0.1101 | 0.6444 | 0.6476 | 6444.8549 | 0.4495 | 632.2416 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -0.9129 | -15.9506 | 15.9818 | 8019.7647 | 9.4737 | 646.8388 | [5 empty] | 289.3772 | 304.5276 | 331.1757 | [5 empty] | 0.0108 | 0.0045 | 6498.7296 | 632.7382 |  |  |  |  | 289.0967 | 304.4789 | 328.6654 | [7 empty] | 0.1047 | 0.5937 | 0.5967 | 6449.0883 | 0.4133 | 632.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -0.9411 | -15.9718 | 16.0046 | 8021.0341 | 9.4742 | 647.2866 | [5 empty] | 290.252 | 305.4483 | 332.1772 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0044 | 6498.7335 | 633.1787 |  |  |  |  | 289.8801 | 305.3698 | 329.7285 | [7 empty] | 0.0557 | 0.5756 | 0.573 | 6451.9827 | 0.4171 | 633.1411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -0.9431 | -15.9971 | 16.0299 | 8021.7558 | 9.4837 | 647.7253 | [5 empty] | 291.1283 | 306.3706 | 333.1803 | [5 empty] | 0.0107 | 0.0044 | 6498.7373 | 633.6186 |  |  |  |  | 290.8189 | 306.3755 | 330.938 | [7 empty] | 0.0337 | 0.549 | 0.5451 | 6454.7809 | 0.4062 | 633.6209 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -0.9638 | -16.0208 | 16.0548 | 8023.0199 | 9.4873 | 648.1692 | [5 empty] | 292.0061 | 307.2944 | 334.185 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0044 | 6498.7411 | 634.058 |  |  |  |  | 291.6879 | 307.3365 | 332.0341 | [7 empty] | 0.001 | 0.5396 | 0.5353 | 6456.5159 | 0.4146 | 634.078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -0.98 | -16.0197 | 16.0546 | 8021.4731 | 9.4798 | 648.5766 | [5 empty] | 292.8853 | 308.2197 | 335.1915 | [5 empty] | 0.0106 | 0.0044 | 6498.7449 | 634.4969 |  |  |  |  | 292.6508 | 308.3459 | 333.2531 | [7 empty] | -0.0084 | 0.5103 | 0.5063 | 6459.1558 | 0.3972 | 634.5567 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -0.9967 | -16.0463 | 16.0823 | 8023.054 | 9.4851 | 648.9919 | [5 empty] | 293.7659 | 309.1466 | 336.1995 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0044 | 6498.7486 | 634.9353 |  |  |  |  | 293.5615 | 309.3113 | 334.359 | [7 empty] | -0.0179 | 0.4969 | 0.4934 | 6460.5323 | 0.3922 | 635.013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -1.016 | -16.0669 | 16.104 | 8023.7979 | 9.4884 | 649.4552 | [5 empty] | 294.648 | 310.0749 | 337.2093 | [5 empty] | 0.0105 | 0.0043 | 6498.7523 | 635.3731 |  |  |  |  | 294.4489 | 310.267 | 335.5151 | [7 empty] | -0.0421 | 0.4708 | 0.4694 | 6463.3335 | 0.3862 | 635.4635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -1.044 | -16.1005 | 16.1393 | 8024.5005 | 9.5067 | 650.2847 | [5 empty] | 295.5316 | 311.0048 | 338.2206 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0043 | 6498.756 | 635.8104 |  |  |  |  | 295.3685 | 311.2442 | 336.6731 | [7 empty] | -0.0568 | 0.4487 | 0.4495 | 6465.5354 | 0.3785 | 635.9228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -1.0648 | -16.1186 | 16.1587 | 8025.1885 | 9.5074 | 650.7126 | [5 empty] | 296.4165 | 311.9362 | 339.2337 | [5 empty] | 0.0104 | 0.0043 | 6498.7598 | 636.2472 |  |  |  |  | 296.2077 | 312.1479 | 337.7176 | [7 empty] | -0.0747 | 0.4353 | 0.4393 | 6467.1424 | 0.3798 | 636.3463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -1.0752 | -16.1424 | 16.1831 | 8026.2476 | 9.5128 | 651.1139 | [5 empty] | 297.303 | 312.8691 | 340.2484 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0043 | 6498.7635 | 636.6834 |  |  |  |  | 297.1066 | 313.0991 | 338.8749 | [7 empty] | -0.0895 | 0.4068 | 0.4147 | 6469.8446 | 0.3686 | 636.7908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -1.076 | -16.145 | 16.1858 | 8026.717 | 9.498 | 651.0865 | [5 empty] | 298.1908 | 313.8035 | 341.2647 | [5 empty] | 0.0103 | 0.0043 | 6498.7672 | 637.1192 |  |  |  |  | 298.0333 | 314.1277 | 340.0054 | [7 empty] | -0.1217 | 0.4072 | 0.424 | 6470.7746 | 0.3918 | 637.27 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -1.091 | -16.147 | 16.1888 | 8025.5144 | 9.4923 | 651.4852 | [5 empty] | 299.0802 | 314.7395 | 342.2827 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0042 | 6498.7708 | 637.5544 |  |  |  |  | 298.9445 | 315.0669 | 341.2297 | [7 empty] | -0.1294 | 0.3588 | 0.3811 | 6474.8255 | 0.3628 | 637.7063 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -1.1081 | -16.1806 | 16.2234 | 8027.7312 | 9.5016 | 651.9251 | [5 empty] | 299.9709 | 315.677 | 343.3024 | [5 empty] | 0.0102 | 0.0042 | 6498.7745 | 637.9891 |  |  |  |  | 299.2603 | 315.8677 | 341.4019 | [7 empty] | -0.336 | 0.551 | 0.6472 | 6465.6746 | 0.6597 | 638.0773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -1.1332 | -16.1905 | 16.235 | 8027.6158 | 9.4979 | 652.3636 | [5 empty] | 300.8631 | 316.616 | 344.3237 | [5 empty] | 0.0101 | 0.0042 | 6498.7781 | 638.4232 |  |  |  |  | 300.1162 | 316.765 | 342.4751 | [7 empty] | -0.3427 | 0.5277 | 0.6313 | 6467.7268 | 0.6497 | 638.492 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -1.1601 | -16.2268 | 16.2731 | 8028.5796 | 9.5175 | 653.1837 | [5 empty] | 301.7568 | 317.5565 | 345.3467 | [5 empty] | 0.0101 | 0.0042 | 6498.7818 | 638.8569 |  |  |  |  | 300.9014 | 317.3938 | 343.5591 | [7 empty] | -0.2654 | 0.4221 | 0.5006 | 6473.8134 | 0.515 | 638.782 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -1.1562 | -16.2319 | 16.2779 | 8029.0018 | 9.5061 | 653.1833 | [5 empty] | 302.6519 | 318.4986 | 346.3713 | [5 empty] | 0.0101 | 0.0042 | 6498.7853 | 639.29 |  |  |  |  | 301.8265 | 318.3776 | 344.7388 | [7 empty] | -0.2814 | 0.3972 | 0.4893 | 6476.2438 | 0.512 | 639.2345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -1.196 | -16.2595 | 16.3083 | 8029.3216 | 9.5193 | 654.0371 | [5 empty] | 303.5485 | 319.4422 | 347.3976 | [5 empty] | 0.01 | 0.0041 | 6498.7889 | 639.7227 |  |  |  |  | 302.6965 | 319.0285 | 345.9327 | [7 empty] | -0.1736 | 0.2679 | 0.3214 | 6483.3153 | 0.3357 | 639.5332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -1.2094 | -16.2686 | 16.3183 | 8028.9258 | 9.5168 | 654.4188 | [5 empty] | 304.4465 | 320.3873 | 348.4255 | [5 empty] | 0.01 | 0.0041 | 6498.7925 | 640.1548 |  |  |  |  | 303.5599 | 320.004 | 347.1303 | [7 empty] | -0.225 | 0.2414 | 0.3339 | 6486.8763 | 0.3635 | 639.9797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -1.2254 | -16.28 | 16.3309 | 8028.6397 | 9.5163 | 654.8509 | [5 empty] | 305.3459 | 321.3339 | 349.4551 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0041 | 6498.796 | 640.5864 |  |  |  |  | 304.4918 | 320.978 | 348.2802 | [7 empty] | -0.2293 | 0.2201 | 0.3223 | 6488.6808 | 0.3541 | 640.4243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -1.2352 | -16.3153 | 16.3668 | 8030.8573 | 9.5276 | 655.263 | [5 empty] | 306.2468 | 322.2821 | 350.4864 | [5 empty] | 0.0099 | 0.0041 | 6498.7996 | 641.0175 |  |  |  |  | 305.427 | 321.9931 | 349.4731 | [7 empty] | -0.2551 | 0.2019 | 0.3307 | 6490.8485 | 0.3667 | 640.8862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -1.258 | -16.3264 | 16.3796 | 8030.9904 | 9.5241 | 655.6581 | [5 empty] | 307.1492 | 323.2317 | 351.5193 | [5 empty] | 0.0098 | 0.0041 | 6498.8031 | 641.4481 |  |  |  |  | 306.3347 | 322.9454 | 350.6402 | [7 empty] | -0.2654 | 0.1719 | 0.3223 | 6493.4974 | 0.3592 | 641.3184 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -1.2765 | -16.3609 | 16.4154 | 8033.6054 | 9.5319 | 656.0424 | [5 empty] | 308.053 | 324.183 | 352.5539 | [5 empty] | 0.0098 | 0.004 | 6498.8066 | 641.8781 |  |  |  |  | 307.2892 | 323.9476 | 351.869 | [7 empty] | -0.2767 | 0.1403 | 0.3172 | 6496.2896 | 0.3526 | 641.7718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -1.2885 | -16.4105 | 16.4658 | 8037.6236 | 9.5485 | 656.4299 | [5 empty] | 308.9583 | 325.1357 | 353.5902 | [5 empty] | 0.0097 | 0.004 | 6498.8101 | 642.3077 |  |  |  |  | 308.1564 | 324.8664 | 352.9787 | [7 empty] | -0.2902 | 0.1158 | 0.3201 | 6498.5857 | 0.3531 | 642.1864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -1.3074 | -16.3105 | 16.3676 | 8025.027 | 9.497 | 656.8693 | [5 empty] | 309.865 | 326.09 | 354.6281 | [5 empty] | 0.0097 | 0.004 | 6498.8136 | 642.7367 |  |  |  |  | 309.078 | 325.8473 | 354.2 | [7 empty] | -0.3104 | 0.0819 | 0.3295 | 6501.8041 | 0.3565 | 642.6277 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -1.3236 | -16.3414 | 16.3997 | 8027.0548 | 9.5045 | 657.2693 | [5 empty] | 310.7731 | 327.0458 | 355.6677 | [5 empty] | 0.0096 | 0.004 | 6498.8171 | 643.1653 |  |  |  |  | 309.8096 | 326.7082 | 354.7155 | [7 empty] | -0.3226 | 0.1819 | 0.3769 | 6494.3568 | 0.419 | 643.0141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -1.3253 | -16.2636 | 16.3222 | 8016.7993 | 9.4647 | 657.6093 | [5 empty] | 311.6828 | 328.0031 | 356.7089 | [5 empty] | 0.0096 | 0.004 | 6498.8205 | 643.5933 |  |  |  |  | 310.8217 | 327.7701 | 356.0498 | [7 empty] | -0.3369 | 0.1415 | 0.3727 | 6497.9133 | 0.4111 | 643.4893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -1.3511 | -16.284 | 16.3447 | 8017.8959 | 9.4658 | 658.0396 | [5 empty] | 312.5938 | 328.9619 | 357.7518 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0039 | 6498.8239 | 644.0209 |  |  |  |  | 311.5372 | 328.6288 | 356.5378 | [7 empty] | -0.3549 | 0.2477 | 0.4384 | 6490.181 | 0.4857 | 643.8724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -1.3572 | -16.3225 | 16.3835 | 8020.3172 | 9.4797 | 658.4494 | [5 empty] | 313.5063 | 329.9223 | 358.7963 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0039 | 6498.8274 | 644.4479 |  |  |  |  | 312.5319 | 329.6549 | 357.8903 | [7 empty] | -0.3646 | 0.1933 | 0.4193 | 6494.6739 | 0.4647 | 644.3291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -1.4796 | -16.27 | 16.3419 | 8016.613 | 9.4258 | 658.9872 | [5 empty] | 314.4203 | 330.8842 | 359.8426 | [5 empty] | 0.0095 | 0.0039 | 6498.8308 | 644.8744 |  |  |  |  | 313.3643 | 331.2068 | 360.2295 | [7 empty] | -0.8078 | 0.0962 | 0.8225 | 6514.709 | 0.8521 | 645.0172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -1.4974 | -16.3037 | 16.3771 | 8019.0141 | 9.4343 | 659.386 | [5 empty] | 315.3357 | 331.8477 | 360.8905 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0039 | 6498.8341 | 645.3005 |  |  |  |  | 313.3353 | 331.1675 | 360.1839 | [7 empty] | -0.8027 | 0.0963 | 0.8173 | 6514.561 | 0.8479 | 644.9998 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -1.6206 | -16.2289 | 16.3144 | 8012.83 | 9.3712 | 659.9376 | [5 empty] | 316.2526 | 332.8126 | 361.94 | [5 empty] | 0.0094 | 0.0039 | 6498.8376 | 645.726 |  |  |  |  | 315.8921 | 332.9141 | 359.2239 | [7 empty] | -0.0001 | 0.6603 | 0.6565 | 6448.6811 | 0.5035 | 645.7707 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -1.529 | -16.343 | 16.4191 | 8020.3087 | 9.441 | 660.2308 | [5 empty] | 317.171 | 333.7791 | 362.9912 | [5 empty] | 0.0093 | 0.0039 | 6498.8409 | 646.1511 |  |  |  |  | 316.6767 | 333.7505 | 360.2422 | [7 empty] | -0.0162 | 0.6361 | 0.6328 | 6451.0232 | 0.4935 | 646.1385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -1.5573 | -16.3573 | 16.436 | 8020.9167 | 9.4385 | 660.6417 | [5 empty] | 318.0908 | 334.7472 | 364.0441 | [5 empty] | 0.0093 | 0.0038 | 6498.8443 | 646.5756 |  |  |  |  | 317.5718 | 334.7042 | 361.4402 | [7 empty] | -0.0377 | 0.6005 | 0.5985 | 6454.3886 | 0.4783 | 646.5568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -1.4659 | -16.4853 | 16.555 | 8030.0352 | 9.514 | 660.9118 | [5 empty] | 319.012 | 335.7167 | 365.0987 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0038 | 6498.8476 | 646.9996 |  |  |  |  | 318.5216 | 335.7154 | 362.6784 | [7 empty] | -0.0569 | 0.5698 | 0.5699 | 6457.3135 | 0.4663 | 646.9991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -1.484 | -16.4842 | 16.5554 | 8028.4729 | 9.5075 | 661.3341 | [5 empty] | 319.9347 | 336.6878 | 366.1549 | [5 empty] | 0.0092 | 0.0038 | 6498.8509 | 647.4232 |  |  |  |  | 319.5226 | 336.7652 | 364.0148 | [7 empty] | -0.0727 | 0.5259 | 0.5285 | 6461.1501 | 0.443 | 647.4569 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -1.5004 | -16.4924 | 16.5651 | 8027.9518 | 9.5051 | 661.7409 | [5 empty] | 320.8589 | 337.6605 | 367.2128 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0038 | 6498.8542 | 647.8463 |  |  |  |  | 320.4428 | 337.7451 | 365.2254 | [7 empty] | -0.0924 | 0.4941 | 0.5007 | 6464.1604 | 0.432 | 647.883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -1.5236 | -16.5053 | 16.5801 | 8028.1278 | 9.5037 | 662.1656 | [5 empty] | 321.7845 | 338.6346 | 368.2723 | [5 empty] | 0.0091 | 0.0038 | 6498.8575 | 648.2688 |  |  |  |  | 321.2572 | 338.5957 | 366.3043 | [7 empty] | -0.1028 | 0.4593 | 0.4691 | 6467.1289 | 0.4133 | 648.252 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -1.538 | -16.5483 | 16.6242 | 8031.3463 | 9.5174 | 662.5672 | [5 empty] | 322.7116 | 339.6103 | 369.3336 | [5 empty] | 0.009 | 0.0037 | 6498.8608 | 648.6909 |  |  |  |  | 322.2557 | 339.6697 | 367.6311 | [7 empty] | -0.1302 | 0.4255 | 0.4441 | 6470.5017 | 0.4078 | 648.7165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -1.5483 | -16.5879 | 16.6645 | 8034.0141 | 9.5308 | 662.9736 | [5 empty] | 323.6401 | 340.5876 | 370.3964 | [5 empty] | 0.009 | 0.0037 | 6498.8641 | 649.1125 |  |  |  |  | 323.1625 | 340.624 | 368.823 | [7 empty] | -0.1441 | 0.3913 | 0.4167 | 6473.5205 | 0.3936 | 649.1282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -1.5649 | -16.4847 | 16.5633 | 8021.2732 | 9.4787 | 663.3955 | [5 empty] | 324.5701 | 341.5663 | 371.461 | [5 empty] | 0.009 | 0.0037 | 6498.8673 | 649.5336 |  |  |  |  | 324.064 | 341.5926 | 370.0482 | [7 empty] | -0.1706 | 0.3547 | 0.3942 | 6477.0641 | 0.3885 | 649.5449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -1.5827 | -16.5291 | 16.6092 | 8024.9766 | 9.4911 | 663.7565 | [5 empty] | 325.5015 | 342.5466 | 372.5272 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0037 | 6498.8706 | 649.9542 |  |  |  |  | 324.9472 | 342.5318 | 371.2056 | [7 empty] | -0.1881 | 0.3253 | 0.3772 | 6479.8063 | 0.3827 | 649.9478 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -1.6058 | -16.4662 | 16.5488 | 8014.9863 | 9.4674 | 664.5653 | [5 empty] | 326.4344 | 343.5284 | 373.5951 | [5 empty] | 0.0089 | 0.0037 | 6498.8738 | 650.3743 |  |  |  |  | 325.8745 | 343.498 | 372.4414 | [7 empty] | -0.1993 | 0.2841 | 0.3493 | 6483.2692 | 0.3647 | 650.3613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -1.6107 | -16.4676 | 16.5507 | 8015.2233 | 9.4533 | 664.5872 | [5 empty] | 327.3688 | 344.5118 | 374.6647 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0036 | 6498.877 | 650.7939 |  |  |  |  | 326.6933 | 344.4436 | 373.0833 | [7 empty] | -0.2104 | 0.3728 | 0.4293 | 6476.8577 | 0.4328 | 650.7648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -1.633 | -16.4839 | 16.5691 | 8015.7196 | 9.4539 | 665.0121 | [5 empty] | 328.3046 | 345.4967 | 375.7359 | [5 empty] | 0.0088 | 0.0036 | 6498.8802 | 651.2131 |  |  |  |  | 327.64 | 345.453 | 374.373 | [7 empty] | -0.2347 | 0.3317 | 0.4085 | 6480.6682 | 0.4258 | 651.1945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -1.6632 | -16.5577 | 16.6455 | 8020.7367 | 9.4906 | 665.8363 | [5 empty] | 329.2419 | 346.4832 | 376.8088 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0036 | 6498.8834 | 651.6317 |  |  |  |  | 328.4392 | 346.37 | 374.9633 | [7 empty] | -0.2393 | 0.4239 | 0.4881 | 6473.8392 | 0.4907 | 651.5838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -1.6848 | -16.604 | 16.6937 | 8024.5331 | 9.5043 | 666.2411 | [5 empty] | 330.1806 | 347.4711 | 377.8834 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0036 | 6498.8865 | 652.0499 |  |  |  |  | 329.3404 | 347.3336 | 376.1956 | [7 empty] | -0.264 | 0.3847 | 0.4686 | 6477.5111 | 0.4852 | 651.9918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -1.6938 | -16.6008 | 16.6914 | 8024.3576 | 9.4877 | 666.2757 | [5 empty] | 331.1208 | 348.4607 | 378.9596 | [5 empty] | 0.0087 | 0.0036 | 6498.8897 | 652.4676 |  |  |  |  | 330.2022 | 348.2446 | 377.362 | [7 empty] | -0.2817 | 0.3467 | 0.4495 | 6480.8905 | 0.476 | 652.3765 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -1.7049 | -16.6252 | 16.7168 | 8025.1527 | 9.4956 | 666.7261 | [5 empty] | 332.0625 | 349.4517 | 380.0376 | [5 empty] | 0.0086 | 0.0036 | 6498.8929 | 652.8848 |  |  |  |  | 331.1501 | 349.4879 | 378.5794 | [7 empty] | -0.4041 | 0.3914 | 0.5663 | 6480.8951 | 0.6116 | 652.9 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -1.7362 | -16.6463 | 16.741 | 8024.454 | 9.5086 | 667.5558 | [5 empty] | 333.0056 | 350.4443 | 381.1172 | [5 empty] | 0.0086 | 0.0035 | 6498.896 | 653.3016 |  |  |  |  | 332.1453 | 350.5445 | 379.8099 | [7 empty] | -0.4158 | 0.374 | 0.5633 | 6482.553 | 0.6116 | 653.3436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -1.7629 | -16.6688 | 16.7661 | 8025.7065 | 9.5114 | 667.9916 | [5 empty] | 333.9502 | 351.4384 | 382.1984 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0035 | 6498.8992 | 653.7178 |  |  |  |  | 333.2034 | 351.9155 | 381.1621 | [7 empty] | -0.5434 | 0.4201 | 0.6915 | 6482.5983 | 0.7547 | 653.9172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -1.7634 | -16.6661 | 16.7635 | 8025.2699 | 9.4971 | 668.0253 | [5 empty] | 334.8963 | 352.4341 | 383.2814 | [5 empty] | 0.0085 | 0.0035 | 6498.9023 | 654.1336 |  |  |  |  | 334.0316 | 352.5715 | 382.2993 | [7 empty] | -0.4628 | 0.3149 | 0.5648 | 6488.3287 | 0.6204 | 654.1909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -1.8815 | -16.6941 | 16.8042 | 8031.0552 | 9.4773 | 668.3688 | [5 empty] | 335.8438 | 353.4313 | 384.366 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0035 | 6498.9054 | 654.5489 |  |  |  |  | 335.0013 | 353.5986 | 383.4783 | [7 empty] | -0.4711 | 0.3016 | 0.5646 | 6489.5685 | 0.6206 | 654.6185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -1.9024 | -16.7016 | 16.814 | 8030.4977 | 9.4748 | 668.7998 | [5 empty] | 336.7927 | 354.43 | 385.4523 | [5 empty] | 0.0084 | 0.0035 | 6498.9084 | 654.9638 |  |  |  |  | 335.8259 | 354.2455 | 384.6093 | [7 empty] | -0.3883 | 0.1957 | 0.4408 | 6495.2823 | 0.4853 | 654.8872 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -2.0285 | -16.7792 | 16.9058 | 8039.6462 | 9.4895 | 669.5884 | [5 empty] | 337.7432 | 355.4303 | 386.5402 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0035 | 6498.9115 | 655.3781 |  |  |  |  | 336.8053 | 355.2863 | 385.8483 | [7 empty] | -0.4027 | 0.1734 | 0.4448 | 6497.3604 | 0.4874 | 655.3186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -2.0374 | -16.6852 | 16.8136 | 8027.9716 | 9.4432 | 669.9727 | [5 empty] | 338.6951 | 356.4321 | 387.6299 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0034 | 6498.9146 | 655.792 |  |  |  |  | 337.2079 | 356.0628 | 387.0326 | [7 empty] | -0.6242 | 0.1249 | 0.6441 | 6507.0747 | 0.6802 | 655.6396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -2.055 | -16.7279 | 16.8581 | 8031.0221 | 9.4576 | 670.4076 | [5 empty] | 339.6484 | 357.4355 | 388.7212 | [5 empty] | 0.0083 | 0.0034 | 6498.9176 | 656.2054 |  |  |  |  | 339.3852 | 357.7076 | 386.0459 | [7 empty] | -0.0249 | 0.6673 | 0.6648 | 6450.2631 | 0.5191 | 656.3174 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -2.0707 | -16.6178 | 16.7507 | 8017.7471 | 9.4037 | 670.8302 | [5 empty] | 340.6033 | 358.4404 | 389.8142 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0034 | 6498.9206 | 656.6184 |  |  |  |  | 340.2888 | 358.6707 | 387.1363 | [7 empty] | -0.0352 | 0.658 | 0.6561 | 6451.2846 | 0.5175 | 656.7129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -2.0845 | -16.6643 | 16.7985 | 8021.1998 | 9.4198 | 671.2348 | [5 empty] | 341.5596 | 359.4469 | 390.9088 | [5 empty] | 0.0082 | 0.0034 | 6498.9236 | 657.0308 |  |  |  |  | 341.2867 | 359.748 | 388.4083 | [7 empty] | -0.0587 | 0.6375 | 0.6376 | 6453.4935 | 0.5154 | 657.1541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -2.0078 | -16.8079 | 16.9317 | 8032.2465 | 9.4966 | 671.507 | [5 empty] | 342.5173 | 360.4548 | 392.0052 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0034 | 6498.9267 | 657.4428 |  |  |  |  | 342.2872 | 360.8243 | 389.6761 | [7 empty] | -0.0799 | 0.6175 | 0.6204 | 6455.5981 | 0.5132 | 657.5936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -2.0174 | -16.8431 | 16.9678 | 8034.4161 | 9.508 | 671.8933 | [5 empty] | 343.4765 | 361.4644 | 393.1032 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0033 | 6498.9296 | 657.8544 |  |  |  |  | 343.1123 | 361.6933 | 390.671 | [7 empty] | -0.0845 | 0.6062 | 0.6099 | 6456.6005 | 0.5072 | 657.9475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -1.9508 | -16.9609 | 17.0769 | 8042.9615 | 9.5718 | 672.1913 | [5 empty] | 344.4372 | 362.4754 | 394.2029 | [5 empty] | 0.0081 | 0.0033 | 6498.9326 | 658.2654 |  |  |  |  | 344.1307 | 362.778 | 391.9286 | [7 empty] | -0.0982 | 0.5896 | 0.5958 | 6458.243 | 0.5036 | 658.3882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -1.9655 | -17.0185 | 17.1359 | 8047.7115 | 9.592 | 672.5775 | [5 empty] | 345.3994 | 363.4881 | 395.3043 | [5 empty] | 0.008 | 0.0033 | 6498.9356 | 658.676 |  |  |  |  | 345.0285 | 363.7896 | 393.1305 | [7 empty] | -0.1428 | 0.5718 | 0.5881 | 6460.8027 | 0.52 | 658.7981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -1.9661 | -17.0222 | 17.1395 | 8047.9843 | 9.5811 | 672.6048 | [5 empty] | 346.363 | 364.5022 | 396.4073 | [5 empty] | 0.008 | 0.0033 | 6498.9386 | 659.0862 |  |  |  |  | 345.9945 | 364.8323 | 394.3042 | [7 empty] | -0.1601 | 0.5642 | 0.5856 | 6461.8663 | 0.5264 | 659.2194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -1.9806 | -16.9288 | 17.0484 | 8036.4875 | 9.5348 | 673.0173 | [5 empty] | 347.3281 | 365.5179 | 397.512 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0033 | 6498.9415 | 659.4958 |  |  |  |  | 346.9445 | 365.811 | 395.5052 | [7 empty] | -0.1606 | 0.5335 | 0.5563 | 6464.1873 | 0.5046 | 659.6138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -1.9984 | -16.9539 | 17.0754 | 8037.7122 | 9.5408 | 673.4359 | [5 empty] | 348.2946 | 366.5352 | 398.6185 | [5 empty] | 0.0079 | 0.0033 | 6498.9444 | 659.9051 |  |  |  |  | 347.978 | 366.921 | 396.7942 | [7 empty] | -0.1793 | 0.5169 | 0.5467 | 6465.9501 | 0.5065 | 660.06 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -2.0069 | -16.8355 | 16.9588 | 8023.3953 | 9.4849 | 673.8516 | [5 empty] | 349.2626 | 367.554 | 399.7265 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0032 | 6498.9474 | 660.3138 |  |  |  |  | 349.067 | 368.0284 | 398.1245 | [7 empty] | -0.1694 | 0.4873 | 0.5155 | 6467.9057 | 0.4785 | 660.5038 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -2.0279 | -16.8596 | 16.9852 | 8024.4027 | 9.4911 | 674.317 | [5 empty] | 350.2321 | 368.5743 | 400.8363 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0032 | 6498.9503 | 660.7221 |  |  |  |  | 349.9157 | 368.9655 | 399.0065 | [7 empty] | -0.1806 | 0.5179 | 0.5481 | 6465.9867 | 0.5079 | 660.8783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -2.1578 | -16.8787 | 17.0202 | 8029.23 | 9.4683 | 674.7301 | [5 empty] | 351.2031 | 369.5962 | 401.9478 | [5 empty] | 0.0078 | 0.0032 | 6498.9532 | 661.1299 |  |  |  |  | 349.9493 | 368.9957 | 399.0457 | [7 empty] | -0.1784 | 0.5162 | 0.5458 | 6466.0517 | 0.5059 | 660.8904 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -2.1741 | -16.8951 | 17.0386 | 8029.4929 | 9.4709 | 675.1469 | [5 empty] | 352.1755 | 370.6196 | 403.0609 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0032 | 6498.9561 | 661.5373 |  |  |  |  | 351.0143 | 370.2076 | 400.3998 | [7 empty] | -0.2296 | 0.5137 | 0.563 | 6467.6473 | 0.5418 | 661.3734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -2.2815 | -16.919 | 17.0763 | 8034.1859 | 9.4547 | 675.5152 | [5 empty] | 353.1494 | 371.6446 | 404.1757 | [5 empty] | 0.0077 | 0.0032 | 6498.959 | 661.9442 |  |  |  |  | 351.7141 | 371.1344 | 401.562 | [7 empty] | -0.3437 | 0.4935 | 0.6033 | 6472.2072 | 0.6207 | 661.7418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -2.3072 | -16.9433 | 17.1038 | 8035.6373 | 9.4587 | 675.9273 | [5 empty] | 354.1248 | 372.6711 | 405.2922 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0032 | 6498.9618 | 662.3506 |  |  |  |  | 352.7428 | 372.2261 | 402.9206 | [7 empty] | -0.3627 | 0.4579 | 0.5865 | 6475.3627 | 0.6137 | 662.1746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -2.2111 | -16.9333 | 17.0811 | 8029.6253 | 9.471 | 676.2003 | [5 empty] | 355.1016 | 373.6992 | 406.4104 | [5 empty] | 0.0076 | 0.0031 | 6498.9646 | 662.7566 |  |  |  |  | 353.5003 | 373.2269 | 404.2598 | [7 empty] | -0.4916 | 0.4188 | 0.6496 | 6481.6965 | 0.7034 | 662.5703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -2.2418 | -16.9534 | 17.1051 | 8030.6497 | 9.473 | 676.648 | [5 empty] | 356.0799 | 374.7288 | 407.5303 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0031 | 6498.9675 | 663.1622 |  |  |  |  | 355.1475 | 374.5197 | 409.2042 | [7 empty] | -0.5639 | -0.3364 | 0.6647 | 6539.5355 | 0.4972 | 663.0799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -2.1435 | -16.949 | 17.088 | 8025.4204 | 9.487 | 676.8668 | [5 empty] | 357.0597 | 375.7599 | 408.6518 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0031 | 6498.9704 | 663.5672 |  |  |  |  | 357.0396 | 376.1017 | 405.6929 | [7 empty] | 0.1045 | 0.7089 | 0.7125 | 6444.7937 | 0.4924 | 663.7013 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -2.1657 | -16.9678 | 17.1094 | 8025.8822 | 9.4909 | 677.3354 | [5 empty] | 358.0409 | 376.7926 | 409.775 | [5 empty] | 0.0075 | 0.0031 | 6498.9732 | 663.9719 |  |  |  |  | 357.998 | 377.1388 | 406.9145 | [7 empty] | 0.0813 | 0.6904 | 0.6913 | 6446.8078 | 0.4867 | 664.1073 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -2.2011 | -16.9832 | 17.1292 | 8024.474 | 9.5022 | 678.2064 | [5 empty] | 359.0236 | 377.8269 | 410.8999 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0031 | 6498.9759 | 664.3761 |  |  |  |  | 358.9638 | 378.1844 | 408.1931 | [7 empty] | 0.0536 | 0.6623 | 0.6608 | 6449.6357 | 0.4765 | 664.5155 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -2.2144 | -16.9967 | 17.1443 | 8024.3233 | 9.5042 | 678.6194 | [5 empty] | 360.0078 | 378.8627 | 412.0265 | [5 empty] | 0.0074 | 0.0031 | 6498.9787 | 664.7798 |  |  |  |  | 360.0161 | 379.2966 | 409.4723 | [7 empty] | 0.0451 | 0.6472 | 0.6452 | 6451.0113 | 0.4689 | 664.9486 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -2.2357 | -17.0109 | 17.1612 | 8024.4327 | 9.5055 | 679.0544 | [5 empty] | 360.9935 | 379.9001 | 413.1548 | [5 empty] | 0.0073 | 0.003 | 6498.9815 | 665.1831 |  |  |  |  | 359.9546 | 379.2494 | 409.3806 | [7 empty] | 0.0394 | 0.6566 | 0.6543 | 6450.4776 | 0.4792 | 664.9302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -2.2568 | -17.0245 | 17.1774 | 8024.7409 | 9.5048 | 679.4336 | [5 empty] | 361.9806 | 380.939 | 414.2848 | [5 empty] | 0.0073 | 0.003 | 6498.9843 | 665.5859 |  |  |  |  | 360.9888 | 380.3619 | 410.7079 | [7 empty] | 0.0166 | 0.6331 | 0.6301 | 6452.8353 | 0.4715 | 665.3623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -2.2736 | -17.0356 | 17.1906 | 8024.3147 | 9.506 | 679.8768 | [5 empty] | 362.9692 | 381.9794 | 415.4164 | [5 empty] | 0.0073 | 0.003 | 6498.9871 | 665.9883 |  |  |  |  | 363.04 | 382.2607 | 413.3831 | [7 empty] | 0.0998 | 0.4906 | 0.4963 | 6461.0432 | 0.3334 | 666.0969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -2.2988 | -17.0413 | 17.1996 | 8023.7863 | 9.5021 | 680.2905 | [5 empty] | 363.9593 | 383.0214 | 416.5498 | [5 empty] | 0.0072 | 0.003 | 6498.9899 | 666.3902 |  |  |  |  | 364.0034 | 383.2953 | 414.7075 | [7 empty] | 0.0718 | 0.4508 | 0.4524 | 6464.7039 | 0.3123 | 666.4957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -2.3118 | -17.0547 | 17.2145 | 8023.5534 | 9.5046 | 680.7129 | [5 empty] | 364.9508 | 384.065 | 417.6848 | [5 empty] | 0.0072 | 0.003 | 6498.9926 | 666.7917 |  |  |  |  | 364.9941 | 384.0625 | 415.9837 | [7 empty] | 0.1771 | 0.3432 | 0.3803 | 6469.7492 | 0.2287 | 666.7907 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -2.4381 | -17.0768 | 17.2539 | 8028.7102 | 9.4841 | 681.0741 | [5 empty] | 365.9439 | 385.1101 | 418.8215 | [5 empty] | 0.0071 | 0.003 | 6498.9953 | 667.1927 |  |  |  |  | 365.7473 | 385.0851 | 416.7866 | [7 empty] | 0.084 | 0.4198 | 0.4239 | 6466.6874 | 0.2855 | 667.1831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -2.4502 | -17.1099 | 17.2884 | 8030.6822 | 9.4945 | 681.4579 | [5 empty] | 366.9384 | 386.1567 | 419.9599 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0029 | 6498.998 | 667.5933 |  |  |  |  | 366.763 | 386.1355 | 418.03 | [7 empty] | 0.0847 | 0.3976 | 0.4022 | 6468.3068 | 0.269 | 667.5852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -2.5794 | -17.1445 | 17.3414 | 8035.3382 | 9.4911 | 682.1964 | [5 empty] | 367.9343 | 387.2049 | 421.1 | [5 empty] | 0.0071 | 0.0029 | 6499.0007 | 667.9935 |  |  |  |  | 367.4853 | 387.2325 | 418.7731 | [7 empty] | -0.0513 | 0.509 | 0.5094 | 6463.8752 | 0.413 | 668.0039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -2.5854 | -17.1594 | 17.357 | 8037.1015 | 9.4832 | 682.1974 | [5 empty] | 368.9318 | 388.2547 | 422.2418 | [5 empty] | 0.007 | 0.0029 | 6499.0035 | 668.3932 |  |  |  |  | 368.4822 | 388.2608 | 420.1057 | [7 empty] | -0.0587 | 0.4638 | 0.4656 | 6467.3622 | 0.3838 | 668.3955 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -2.5978 | -17.1701 | 17.3695 | 8036.7622 | 9.4836 | 682.5783 | [5 empty] | 369.9307 | 389.306 | 423.3852 | [5 empty] | 0.007 | 0.0029 | 6499.0062 | 668.7924 |  |  |  |  | 369.5722 | 389.4917 | 421.3683 | [7 empty] | -0.0953 | 0.4835 | 0.4914 | 6466.941 | 0.4214 | 668.8628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -2.6108 | -17.2019 | 17.4028 | 8038.6123 | 9.4933 | 682.9617 | [5 empty] | 370.9311 | 390.3589 | 424.5304 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0029 | 6499.0088 | 669.1912 |  |  |  |  | 370.7408 | 390.7646 | 422.7955 | [7 empty] | -0.1209 | 0.4767 | 0.4908 | 6468.1412 | 0.434 | 669.3447 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -2.63 | -17.2009 | 17.4046 | 8037.1962 | 9.4877 | 683.3629 | [5 empty] | 371.933 | 391.4133 | 425.6772 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0029 | 6499.0115 | 669.5896 |  |  |  |  | 371.745 | 391.8767 | 424.0164 | [7 empty] | -0.1501 | 0.4771 | 0.4996 | 6468.9088 | 0.4548 | 669.7644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -2.6355 | -17.2285 | 17.4327 | 8038.4696 | 9.4964 | 683.7184 | [5 empty] | 372.9363 | 392.4693 | 426.8258 | [5 empty] | 0.0069 | 0.0028 | 6499.0141 | 669.9876 |  |  |  |  | 372.7883 | 392.977 | 425.2159 | [7 empty] | -0.1512 | 0.4759 | 0.4988 | 6469.0613 | 0.4548 | 670.1786 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -2.6523 | -17.1495 | 17.3572 | 8028.9707 | 9.4568 | 684.1115 | [5 empty] | 373.9411 | 393.5268 | 427.976 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0028 | 6499.0168 | 670.3851 |  |  |  |  | 372.6977 | 392.8984 | 425.15 | [7 empty] | -0.1615 | 0.4731 | 0.4995 | 6469.5263 | 0.4607 | 670.149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -2.6689 | -17.1884 | 17.3982 | 8031.614 | 9.4693 | 684.5069 | [5 empty] | 374.9474 | 394.5859 | 429.1279 | [5 empty] | 0.0068 | 0.0028 | 6499.0194 | 670.7822 |  |  |  |  | 373.9393 | 394.5197 | 426.5299 | [7 empty] | -0.2898 | 0.5681 | 0.6384 | 6466.1107 | 0.6224 | 670.7574 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -2.6833 | -17.0974 | 17.3105 | 8020.8227 | 9.425 | 684.903 | [5 empty] | 375.9552 | 395.6465 | 430.2815 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.022 | 671.1788 |  |  |  |  | 374.9818 | 395.6535 | 427.8197 | [7 empty] | -0.3128 | 0.5582 | 0.6408 | 6467.4563 | 0.6339 | 671.1814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -2.6994 | -17.142 | 17.357 | 8024.2888 | 9.4386 | 685.2447 | [5 empty] | 376.9645 | 396.7087 | 431.4368 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.0247 | 671.575 |  |  |  |  | 375.9988 | 396.4773 | 429.194 | [7 empty] | -0.2267 | 0.447 | 0.5018 | 6473.1988 | 0.4908 | 671.4888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -2.6297 | -17.2548 | 17.4578 | 8032.0941 | 9.4976 | 685.4967 | [5 empty] | 377.9752 | 397.7724 | 432.5938 | [5 empty] | 0.0067 | 0.0028 | 6499.0273 | 671.9707 |  |  |  |  | 377.0968 | 397.6905 | 430.4847 | [7 empty] | -0.2532 | 0.4555 | 0.5221 | 6473.3117 | 0.5174 | 671.9403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -2.6364 | -17.2845 | 17.4881 | 8033.4062 | 9.5081 | 685.8921 | [5 empty] | 378.9874 | 398.8377 | 433.7525 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0027 | 6499.0299 | 672.3661 |  |  |  |  | 377.5389 | 398.5594 | 431.7285 | [7 empty] | -0.483 | 0.4211 | 0.644 | 6481.7701 | 0.693 | 672.2629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -2.5654 | -17.4245 | 17.616 | 8043.9484 | 9.5796 | 686.145 | [5 empty] | 380.0011 | 399.9046 | 434.9128 | [5 empty] | 0.0066 | 0.0027 | 6499.0325 | 672.761 |  |  |  |  | 380.4042 | 400.5174 | 431.8499 | [7 empty] | 0.2216 | 0.7501 | 0.7777 | 6440.2065 | 0.4942 | 672.9874 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -2.586 | -17.4232 | 17.6177 | 8042.4272 | 9.5744 | 686.5714 | [5 empty] | 381.0163 | 400.973 | 436.0749 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0027 | 6499.0351 | 673.1554 |  |  |  |  | 380.4197 | 400.5335 | 431.8855 | [7 empty] | 0.2202 | 0.7465 | 0.7739 | 6440.4983 | 0.4913 | 672.9933 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -2.6056 | -17.4273 | 17.6246 | 8041.4243 | 9.5718 | 686.9965 | [5 empty] | 382.0329 | 402.043 | 437.2387 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0027 | 6499.0376 | 673.5495 |  |  |  |  | 381.4624 | 401.687 | 433.1548 | [7 empty] | 0.1902 | 0.7458 | 0.7655 | 6441.3862 | 0.4951 | 673.4185 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -2.6304 | -17.4359 | 17.6368 | 8041.2267 | 9.5693 | 687.3931 | [5 empty] | 383.0511 | 403.1145 | 438.4041 | [5 empty] | 0.0065 | 0.0027 | 6499.0402 | 673.9431 |  |  |  |  | 382.1289 | 402.5648 | 434.349 | [7 empty] | 0.0809 | 0.7087 | 0.7099 | 6446.8675 | 0.4987 | 673.7413 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -2.6427 | -17.4715 | 17.6738 | 8043.5213 | 9.5802 | 687.7509 | [5 empty] | 384.0707 | 404.1876 | 439.5713 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0027 | 6499.0427 | 674.3362 |  |  |  |  | 383.2077 | 403.7673 | 435.6975 | [7 empty] | 0.0435 | 0.7036 | 0.7019 | 6448.2494 | 0.5092 | 674.1824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -2.6661 | -17.4888 | 17.6944 | 8043.979 | 9.5829 | 688.1819 | [5 empty] | 385.0918 | 405.2623 | 440.7401 | [5 empty] | 0.0064 | 0.0026 | 6499.0453 | 674.729 |  |  |  |  | 384.2789 | 404.9613 | 437.0468 | [7 empty] | 0.0056 | 0.6965 | 0.6939 | 6449.7786 | 0.5208 | 674.6191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -2.673 | -17.3858 | 17.5937 | 8032.008 | 9.5337 | 688.5233 | [5 empty] | 386.1143 | 406.3385 | 441.9106 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0026 | 6499.0478 | 675.1213 |  |  |  |  | 385.2506 | 406.0389 | 438.264 | [7 empty] | -0.0258 | 0.69 | 0.6881 | 6451.0986 | 0.5316 | 675.0122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -2.674 | -17.3952 | 17.6031 | 8033.0239 | 9.5254 | 688.5193 | [5 empty] | 387.1384 | 407.4162 | 443.0829 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0026 | 6499.0503 | 675.5132 |  |  |  |  | 386.2699 | 407.1113 | 439.4858 | [7 empty] | -0.0302 | 0.678 | 0.6764 | 6452.1035 | 0.5249 | 675.4024 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -2.6897 | -17.3949 | 17.6051 | 8031.4661 | 9.5217 | 688.9399 | [5 empty] | 388.1639 | 408.4955 | 444.2568 | [5 empty] | 0.0063 | 0.0026 | 6499.0528 | 675.9047 |  |  |  |  | 387.2469 | 408.1957 | 440.7541 | [7 empty] | -0.0656 | 0.663 | 0.6643 | 6454.1142 | 0.5334 | 675.796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -2.7251 | -17.2854 | 17.5024 | 8017.8294 | 9.4758 | 689.7086 | [5 empty] | 389.191 | 409.5764 | 445.4324 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0026 | 6499.0553 | 676.2957 |  |  |  |  | 388.3193 | 409.3733 | 442.1233 | [7 empty] | -0.0973 | 0.6477 | 0.6533 | 6456.0574 | 0.5407 | 676.2223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -2.7373 | -17.3211 | 17.5395 | 8020.066 | 9.4872 | 690.0763 | [5 empty] | 390.2195 | 410.6589 | 446.6098 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0026 | 6499.0578 | 676.6863 |  |  |  |  | 389.3222 | 410.4413 | 443.3907 | [7 empty] | -0.1121 | 0.6268 | 0.6354 | 6457.945 | 0.5346 | 676.6079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -2.7465 | -17.3241 | 17.5439 | 8020.5651 | 9.4753 | 690.104 | [5 empty] | 391.2494 | 411.7429 | 447.7888 | [5 empty] | 0.0062 | 0.0025 | 6499.0602 | 677.0765 |  |  |  |  | 390.37 | 411.5865 | 444.6627 | [7 empty] | -0.1353 | 0.6232 | 0.6366 | 6458.8349 | 0.5468 | 677.0203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -2.757 | -17.3401 | 17.5614 | 8020.7196 | 9.4787 | 690.4795 | [5 empty] | 392.2809 | 412.8284 | 448.9695 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0025 | 6499.0627 | 677.4663 |  |  |  |  | 391.4522 | 412.7466 | 446.0829 | [7 empty] | -0.1585 | 0.5928 | 0.6128 | 6461.6139 | 0.5404 | 677.437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -2.8037 | -17.3848 | 17.6129 | 8023.022 | 9.4991 | 691.2687 | [5 empty] | 393.3139 | 413.9156 | 450.1519 | [5 empty] | 0.0061 | 0.0025 | 6499.0652 | 677.8557 |  |  |  |  | 392.4235 | 413.7997 | 447.3622 | [7 empty] | -0.1845 | 0.5678 | 0.5965 | 6464.0682 | 0.5408 | 677.8142 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -2.8359 | -17.4093 | 17.6422 | 8022.8591 | 9.5133 | 692.0373 | [5 empty] | 394.3483 | 415.0042 | 451.336 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.0677 | 678.2446 |  |  |  |  | 393.4615 | 414.9284 | 448.6828 | [7 empty] | -0.2099 | 0.5511 | 0.5896 | 6465.9223 | 0.5474 | 678.2175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -2.8309 | -17.4206 | 17.6525 | 8023.9878 | 9.5059 | 692.0033 | [5 empty] | 395.3842 | 416.0945 | 452.5218 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.0701 | 678.6331 |  |  |  |  | 394.4407 | 415.9887 | 449.9319 | [7 empty] | -0.2321 | 0.5336 | 0.582 | 6467.7531 | 0.5519 | 678.5954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -2.8501 | -17.4281 | 17.663 | 8023.4817 | 9.5045 | 692.3985 | [5 empty] | 396.4216 | 417.1863 | 453.7093 | [5 empty] | 0.006 | 0.0025 | 6499.0726 | 679.0212 |  |  |  |  | 395.5183 | 417.136 | 451.2773 | [7 empty] | -0.2462 | 0.5147 | 0.5709 | 6469.4693 | 0.5497 | 679.0033 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -2.8743 | -17.4348 | 17.6735 | 8023.024 | 9.502 | 692.8039 | [5 empty] | 397.4605 | 418.2797 | 454.8986 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0025 | 6499.075 | 679.4089 |  |  |  |  | 396.6189 | 418.2709 | 452.5018 | [7 empty] | -0.2335 | 0.5143 | 0.5651 | 6469.2036 | 0.5395 | 679.4058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -2.8916 | -17.4554 | 17.6966 | 8023.9089 | 9.5059 | 693.1693 | [5 empty] | 398.5009 | 419.3746 | 456.0895 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0024 | 6499.0774 | 679.7961 |  |  |  |  | 397.6415 | 419.3706 | 453.7319 | [7 empty] | -0.2474 | 0.5084 | 0.5658 | 6470.0046 | 0.5461 | 679.7947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -2.9052 | -17.474 | 17.7172 | 8024.5438 | 9.5092 | 693.5187 | [5 empty] | 399.5427 | 420.4711 | 457.2821 | [5 empty] | 0.0059 | 0.0024 | 6499.0798 | 680.183 |  |  |  |  | 398.7046 | 420.444 | 455.1227 | [7 empty] | -0.2427 | 0.462 | 0.5225 | 6473.1557 | 0.5111 | 680.1734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -2.9242 | -17.4792 | 17.7255 | 8023.8338 | 9.5067 | 693.9074 | [5 empty] | 400.5861 | 421.5692 | 458.4764 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0024 | 6499.0822 | 680.5694 |  |  |  |  | 399.6557 | 421.2372 | 456.3953 | [7 empty] | -0.1734 | 0.3704 | 0.4093 | 6477.8181 | 0.3949 | 680.4527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -2.9613 | -17.515 | 17.7669 | 8025.1682 | 9.5238 | 694.6328 | [5 empty] | 401.6309 | 422.6688 | 459.6724 | [5 empty] | 0.0058 | 0.0024 | 6499.0846 | 680.9554 |  |  |  |  | 400.6288 | 422.2577 | 457.5831 | [7 empty] | -0.1776 | 0.3548 | 0.3973 | 6479.0402 | 0.3878 | 680.8112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -2.9765 | -17.5343 | 17.7884 | 8025.7395 | 9.5281 | 695.0166 | [5 empty] | 402.6772 | 423.77 | 460.8701 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0024 | 6499.0869 | 681.341 |  |  |  |  | 401.6566 | 423.0638 | 458.9354 | [7 empty] | -0.0807 | 0.247 | 0.2595 | 6484.1291 | 0.241 | 681.0938 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -2.9932 | -17.5252 | 17.7823 | 8023.5905 | 9.5196 | 695.3901 | [5 empty] | 403.725 | 424.8728 | 462.0695 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0024 | 6499.0893 | 681.7262 |  |  |  |  | 402.6518 | 424.1432 | 460.2214 | [7 empty] | -0.1052 | 0.2272 | 0.2507 | 6486.152 | 0.2459 | 681.4715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -3.015 | -17.559 | 17.8192 | 8026.0612 | 9.5277 | 695.7302 | [5 empty] | 404.7743 | 425.9771 | 463.2707 | [5 empty] | 0.0057 | 0.0023 | 6499.0916 | 682.111 |  |  |  |  | 403.7458 | 425.3825 | 461.4334 | [7 empty] | -0.1371 | 0.2579 | 0.2928 | 6484.8321 | 0.2908 | 681.9039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -3.0324 | -17.5788 | 17.8417 | 8026.8838 | 9.5313 | 696.091 | [5 empty] | 405.8251 | 427.083 | 464.4735 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.094 | 682.4954 |  |  |  |  | 404.8481 | 426.6387 | 462.794 | [7 empty] | -0.1833 | 0.2643 | 0.323 | 6485.5746 | 0.3322 | 682.3411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -3.0491 | -17.6006 | 17.866 | 8027.8262 | 9.5361 | 696.461 | [5 empty] | 406.8773 | 428.1904 | 465.678 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.0964 | 682.8793 |  |  |  |  | 405.9051 | 427.7496 | 464.1325 | [7 empty] | -0.1927 | 0.2392 | 0.3089 | 6487.5827 | 0.324 | 682.7266 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -3.0713 | -17.6274 | 17.8962 | 8029.4654 | 9.542 | 696.8292 | [5 empty] | 407.9311 | 429.2994 | 466.8842 | [5 empty] | 0.0056 | 0.0023 | 6499.0987 | 683.2629 |  |  |  |  | 406.974 | 428.9033 | 465.4943 | [7 empty] | -0.2149 | 0.2202 | 0.31 | 6489.4754 | 0.3315 | 683.126 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -3.0842 | -17.6703 | 17.9407 | 8032.4645 | 9.5562 | 697.18 | [5 empty] | 408.9863 | 430.41 | 468.0922 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0023 | 6499.101 | 683.646 |  |  |  |  | 408.0894 | 430.1128 | 466.9628 | [7 empty] | -0.244 | 0.1931 | 0.3141 | 6492.115 | 0.3414 | 683.5436 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -3.1022 | -17.6968 | 17.9699 | 8033.9335 | 9.5627 | 697.5454 | [5 empty] | 410.0431 | 431.5222 | 469.3018 | [5 empty] | 0.0055 | 0.0023 | 6499.1033 | 684.0287 |  |  |  |  | 408.9887 | 431.1979 | 467.6607 | [7 empty] | -0.2725 | 0.292 | 0.4015 | 6485.9615 | 0.4257 | 683.9172 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -3.0999 | -17.6946 | 17.9672 | 8033.5884 | 9.5506 | 697.5537 | [5 empty] | 411.1013 | 432.6359 | 470.5132 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.1057 | 684.4111 |  |  |  |  | 409.9993 | 432.3107 | 469.0066 | [7 empty] | -0.3067 | 0.2689 | 0.4105 | 6488.4389 | 0.4422 | 684.2995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -3.1191 | -17.7361 | 18.0114 | 8036.8048 | 9.5622 | 697.875 | [5 empty] | 412.161 | 433.7512 | 471.7262 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.1079 | 684.793 |  |  |  |  | 411.0244 | 433.4722 | 469.7991 | [7 empty] | -0.3088 | 0.3619 | 0.4776 | 6482.0582 | 0.5001 | 684.6975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -3.1424 | -17.7458 | 18.025 | 8036.6813 | 9.5611 | 698.2608 | [5 empty] | 413.2222 | 434.8681 | 472.941 | [5 empty] | 0.0054 | 0.0022 | 6499.1102 | 685.1745 |  |  |  |  | 412.0948 | 434.6369 | 471.2177 | [7 empty] | -0.3387 | 0.3351 | 0.4788 | 6484.6853 | 0.5097 | 685.0956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -3.1546 | -17.762 | 18.0431 | 8036.8982 | 9.5645 | 698.6287 | [5 empty] | 414.2849 | 435.9865 | 474.1574 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.1125 | 685.5556 |  |  |  |  | 412.5823 | 435.5395 | 472.562 | [7 empty] | -0.5546 | 0.2898 | 0.6295 | 6493.2665 | 0.6816 | 685.4034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -3.1752 | -17.7754 | 18.0598 | 8037.1116 | 9.5651 | 699.0002 | [5 empty] | 415.3491 | 437.1065 | 475.3756 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.1148 | 685.9363 |  |  |  |  | 413.0172 | 436.3998 | 473.9144 | [7 empty] | -0.7805 | 0.2353 | 0.8197 | 6502.7446 | 0.8678 | 685.6962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -3.1898 | -17.794 | 18.0807 | 8037.8409 | 9.568 | 699.33 | [5 empty] | 416.4147 | 438.2281 | 476.5955 | [5 empty] | 0.0053 | 0.0022 | 6499.117 | 686.3166 |  |  |  |  | 413.9955 | 437.4698 | 475.1746 | [7 empty] | -0.8064 | 0.2194 | 0.8402 | 6504.5029 | 0.885 | 686.0596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -3.21 | -17.7928 | 18.0831 | 8036.3433 | 9.5639 | 699.7512 | [5 empty] | 417.4819 | 439.3512 | 477.8171 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0022 | 6499.1193 | 686.6965 |  |  |  |  | 416.9511 | 439.5418 | 474.0085 | [7 empty] | -0.0377 | 0.7954 | 0.7944 | 6445.6822 | 0.6121 | 686.7609 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -3.2367 | -17.8105 | 18.1052 | 8037.3105 | 9.5647 | 700.0983 | [5 empty] | 418.5506 | 440.4759 | 479.0403 | [5 empty] | 0.0052 | 0.0021 | 6499.1215 | 687.076 |  |  |  |  | 418.0338 | 440.7007 | 475.404 | [7 empty] | -0.0575 | 0.77 | 0.7704 | 6447.9557 | 0.6041 | 687.1517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -3.247 | -17.8432 | 18.1392 | 8039.2452 | 9.5747 | 700.4337 | [5 empty] | 419.6207 | 441.6022 | 480.2653 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.1238 | 687.4551 |  |  |  |  | 419.0365 | 441.7623 | 476.7445 | [7 empty] | -0.0751 | 0.7347 | 0.7369 | 6450.8498 | 0.588 | 687.5089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -3.2656 | -17.8468 | 18.1461 | 8038.3319 | 9.5721 | 700.8226 | [5 empty] | 420.6924 | 442.73 | 481.4921 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.126 | 687.8338 |  |  |  |  | 420.162 | 442.9829 | 478.234 | [7 empty] | -0.1049 | 0.7055 | 0.7119 | 6453.63 | 0.5842 | 687.9186 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -3.2849 | -17.8678 | 18.1702 | 8039.3937 | 9.5756 | 701.1631 | [5 empty] | 421.7655 | 443.8594 | 482.7205 | [5 empty] | 0.0051 | 0.0021 | 6499.1282 | 688.2121 |  |  |  |  | 421.1801 | 444.0753 | 479.5968 | [7 empty] | -0.1284 | 0.6732 | 0.6843 | 6456.4533 | 0.5754 | 688.2843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -3.3072 | -17.8811 | 18.1874 | 8039.8263 | 9.5751 | 701.4991 | [5 empty] | 422.8401 | 444.9904 | 483.9506 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.1305 | 688.59 |  |  |  |  | 422.1952 | 445.1735 | 480.9358 | [7 empty] | -0.1537 | 0.6472 | 0.6643 | 6458.8951 | 0.573 | 688.6511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -3.3249 | -17.8934 | 18.2027 | 8039.9127 | 9.5755 | 701.8509 | [5 empty] | 423.9162 | 446.123 | 485.1824 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.1326 | 688.9675 |  |  |  |  | 423.2636 | 446.3854 | 482.3473 | [7 empty] | -0.2023 | 0.634 | 0.665 | 6461.0402 | 0.5969 | 689.0549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -3.3371 | -17.9195 | 18.2305 | 8041.1005 | 9.5832 | 702.2152 | [5 empty] | 424.9939 | 447.2571 | 486.416 | [5 empty] | 0.005 | 0.0021 | 6499.1349 | 689.3446 |  |  |  |  | 424.3734 | 447.5402 | 483.8272 | [7 empty] | -0.2132 | 0.5909 | 0.6279 | 6464.282 | 0.5745 | 689.4386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -3.3737 | -17.9708 | 18.2876 | 8044.0775 | 9.6059 | 702.8901 | [5 empty] | 426.073 | 448.3928 | 487.6512 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.137 | 689.7214 |  |  |  |  | 424.3974 | 447.5604 | 483.8657 | [7 empty] | -0.2121 | 0.5875 | 0.6244 | 6464.4837 | 0.5726 | 689.4453 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -3.3784 | -17.967 | 18.2848 | 8043.5835 | 9.5937 | 702.9482 | [5 empty] | 427.1536 | 449.5301 | 488.8882 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.1392 | 690.0977 |  |  |  |  | 425.3606 | 448.614 | 485.1503 | [7 empty] | -0.2414 | 0.5634 | 0.6131 | 6466.8798 | 0.578 | 689.7946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -3.3923 | -17.9824 | 18.3024 | 8043.8886 | 9.5959 | 703.2884 | [5 empty] | 428.2357 | 450.669 | 490.1269 | [5 empty] | 0.0049 | 0.002 | 6499.1414 | 690.4736 |  |  |  |  | 427.462 | 450.8706 | 487.96 | [7 empty] | -0.2895 | 0.499 | 0.5777 | 6472.5086 | 0.5703 | 690.5401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -3.3305 | -17.9989 | 18.3073 | 8041.533 | 9.6129 | 703.6559 | [5 empty] | 429.3193 | 451.8094 | 491.3673 | [5 empty] | 0.0048 | 0.002 | 6499.1435 | 690.8491 |  |  |  |  | 428.3913 | 451.9605 | 488.7657 | [7 empty] | -0.3125 | 0.5744 | 0.6545 | 6467.9794 | 0.6381 | 690.8988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -3.248 | -18.033 | 18.3259 | 8038.4112 | 9.6512 | 704.3823 | [5 empty] | 430.4044 | 452.9514 | 492.6094 | [5 empty] | 0.0048 | 0.002 | 6499.1457 | 691.2243 |  |  |  |  | 429.5352 | 453.1526 | 490.3109 | [7 empty] | -0.3257 | 0.5273 | 0.6206 | 6471.5336 | 0.6176 | 691.2903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -3.2799 | -18.0169 | 18.3158 | 8037.8406 | 9.6278 | 704.4044 | [5 empty] | 431.4909 | 454.095 | 493.8532 | [5 empty] | 0.0047 | 0.002 | 6499.1479 | 691.599 |  |  |  |  | 430.4994 | 454.2374 | 491.0018 | [7 empty] | -0.3204 | 0.62 | 0.6984 | 6465.1503 | 0.6743 | 691.6456 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -3.3084 | -18.0343 | 18.338 | 8036.8101 | 9.6394 | 705.1577 | [5 empty] | 432.579 | 455.2401 | 495.0987 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0019 | 6499.1501 | 691.9734 |  |  |  |  | 431.62 | 455.3863 | 492.5679 | [7 empty] | -0.33 | 0.5595 | 0.6503 | 6469.5152 | 0.6418 | 692.0211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -3.3361 | -18.0528 | 18.3612 | 8037.847 | 9.6407 | 705.5068 | [5 empty] | 433.6686 | 456.3868 | 496.3459 | [5 empty] | 0.0047 | 0.0019 | 6499.1521 | 692.3474 |  |  |  |  | 432.0989 | 456.2127 | 494.063 | [7 empty] | -0.5265 | 0.4687 | 0.7072 | 6480.5256 | 0.752 | 692.2906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -3.3405 | -18.0584 | 18.3675 | 8036.8185 | 9.6406 | 705.8564 | [5 empty] | 434.7597 | 457.5351 | 497.5949 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1542 | 692.7209 |  |  |  |  | 432.0659 | 456.1814 | 494.0186 | [7 empty] | -0.5274 | 0.4708 | 0.7092 | 6480.4025 | 0.7567 | 692.2804 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -3.362 | -18.0709 | 18.3837 | 8037.0554 | 9.6405 | 706.2061 | [5 empty] | 435.8522 | 458.685 | 498.8456 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1564 | 693.0941 |  |  |  |  | 435.2522 | 458.3451 | 494.1617 | [7 empty] | 0.1996 | 0.8031 | 0.8246 | 6440.2471 | 0.5294 | 692.9839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -3.479 | -18.0034 | 18.3392 | 8032.2028 | 9.5926 | 706.6783 | [5 empty] | 436.9463 | 459.8365 | 500.0979 | [5 empty] | 0.0046 | 0.0019 | 6499.1585 | 693.467 |  |  |  |  | 436.265 | 459.4053 | 495.4871 | [7 empty] | 0.1887 | 0.7703 | 0.7902 | 6442.761 | 0.5086 | 693.3274 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -3.4932 | -18.0366 | 18.3745 | 8034.34 | 9.602 | 707.0001 | [5 empty] | 438.0419 | 460.9895 | 501.352 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0019 | 6499.1606 | 693.8394 |  |  |  |  | 437.3453 | 460.5337 | 497.0398 | [7 empty] | 0.1675 | 0.7096 | 0.7262 | 6447.3998 | 0.4702 | 693.6922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -3.5918 | -17.9522 | 18.3107 | 8027.3526 | 9.5501 | 707.4467 | [5 empty] | 439.139 | 462.1441 | 502.6078 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0019 | 6499.1627 | 694.2114 |  |  |  |  | 438.3937 | 461.6688 | 498.4678 | [7 empty] | 0.1376 | 0.6753 | 0.6865 | 6450.4737 | 0.4525 | 694.0584 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -3.6126 | -17.9602 | 18.3226 | 8027.2754 | 9.5477 | 707.7679 | [5 empty] | 440.2375 | 463.3003 | 503.8654 | [5 empty] | 0.0045 | 0.0018 | 6499.1648 | 694.5831 |  |  |  |  | 439.3576 | 462.6886 | 499.7878 | [7 empty] | 0.1189 | 0.6365 | 0.6449 | 6453.5687 | 0.43 | 694.3865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -3.6267 | -18.0234 | 18.3874 | 8032.1386 | 9.571 | 708.123 | [5 empty] | 441.3376 | 464.458 | 505.1246 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.1669 | 694.9543 |  |  |  |  | 440.8036 | 464.1359 | 501.3941 | [7 empty] | 0.1507 | 0.6253 | 0.6404 | 6453.6044 | 0.4137 | 694.8511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -3.6525 | -18.0838 | 18.4516 | 8037.0095 | 9.5916 | 708.4996 | [5 empty] | 442.4391 | 465.6174 | 506.3856 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.169 | 695.3252 |  |  |  |  | 441.8967 | 465.2979 | 502.8345 | [7 empty] | 0.1317 | 0.5931 | 0.6049 | 6456.2622 | 0.395 | 695.2231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -3.6709 | -18.0999 | 18.4711 | 8037.5448 | 9.5936 | 708.8369 | [5 empty] | 443.5422 | 466.7783 | 507.6483 | [5 empty] | 0.0044 | 0.0018 | 6499.171 | 695.6957 |  |  |  |  | 442.0537 | 466.0168 | 502.8216 | [7 empty] | -0.0642 | 0.7674 | 0.7686 | 6449.4082 | 0.6046 | 695.4528 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -3.682 | -18.0526 | 18.4269 | 8031.8681 | 9.5688 | 709.1398 | [5 empty] | 444.6468 | 467.9408 | 508.9126 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1731 | 696.0658 |  |  |  |  | 443.3995 | 467.2646 | 504.3048 | [7 empty] | 0.0042 | 0.7339 | 0.7321 | 6450.037 | 0.5446 | 695.8507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -3.6983 | -18.1159 | 18.4921 | 8036.9606 | 9.5907 | 709.46 | [5 empty] | 445.7528 | 469.1049 | 510.1788 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1752 | 696.4356 |  |  |  |  | 444.493 | 468.4252 | 505.7041 | [7 empty] | -0.0107 | 0.7087 | 0.7071 | 6452.1242 | 0.5333 | 696.2198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -3.7147 | -18.0093 | 18.391 | 8025.533 | 9.5411 | 709.8101 | [5 empty] | 446.8604 | 470.2705 | 511.4466 | [5 empty] | 0.0043 | 0.0018 | 6499.1772 | 696.8049 |  |  |  |  | 445.7382 | 469.7184 | 507.4304 | [7 empty] | -0.0269 | 0.6492 | 0.6481 | 6456.532 | 0.4974 | 696.6301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -3.7351 | -18.0189 | 18.4045 | 8025.1737 | 9.5419 | 710.2162 | [5 empty] | 447.9695 | 471.4378 | 512.7161 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0017 | 6499.1792 | 697.1739 |  |  |  |  | 446.7941 | 470.8593 | 508.8306 | [7 empty] | -0.0526 | 0.6213 | 0.6222 | 6459.0472 | 0.4908 | 696.9911 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -3.6656 | -18.1154 | 18.485 | 8030.7172 | 9.5911 | 710.4942 | [5 empty] | 449.08 | 472.6066 | 513.9874 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0017 | 6499.1812 | 697.5425 |  |  |  |  | 447.774 | 471.9345 | 510.1366 | [7 empty] | -0.083 | 0.5985 | 0.6031 | 6461.3367 | 0.492 | 697.3306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -3.6809 | -18.1279 | 18.5003 | 8030.5768 | 9.5932 | 710.8747 | [5 empty] | 450.1921 | 473.777 | 515.2604 | [5 empty] | 0.0042 | 0.0017 | 6499.1832 | 697.9107 |  |  |  |  | 448.7504 | 473.0292 | 511.0104 | [7 empty] | -0.0898 | 0.658 | 0.663 | 6457.5785 | 0.5392 | 697.6755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -3.5941 | -18.2375 | 18.5908 | 8036.9154 | 9.6505 | 711.1282 | [5 empty] | 451.3057 | 474.949 | 516.5351 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0017 | 6499.1852 | 698.2785 |  |  |  |  | 449.8816 | 474.2274 | 512.6584 | [7 empty] | -0.1191 | 0.596 | 0.6069 | 6462.4521 | 0.5124 | 698.0522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -3.6278 | -18.2471 | 18.6067 | 8037.2326 | 9.6476 | 711.4836 | [5 empty] | 452.4208 | 476.1225 | 517.8115 | [5 empty] | 0.0041 | 0.0017 | 6499.1872 | 698.646 |  |  |  |  | 450.803 | 475.2917 | 513.4062 | [7 empty] | -0.1315 | 0.6735 | 0.6853 | 6457.6376 | 0.576 | 698.386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -3.6577 | -18.2778 | 18.6426 | 8037.5073 | 9.6651 | 712.2348 | [5 empty] | 453.5373 | 477.2976 | 519.0897 | [5 empty] | 0.004 | 0.0017 | 6499.1893 | 699.0131 |  |  |  |  | 451.8434 | 476.3815 | 515.019 | [7 empty] | -0.1609 | 0.5962 | 0.617 | 6463.5122 | 0.5406 | 698.727 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -3.6794 | -18.3136 | 18.682 | 8039.9156 | 9.6755 | 712.5933 | [5 empty] | 454.6554 | 478.4744 | 520.3695 | [5 empty] | 0.004 | 0.0017 | 6499.1913 | 699.3798 |  |  |  |  | 454.0399 | 478.6791 | 518.1506 | [7 empty] | -0.2014 | 0.4816 | 0.522 | 6472.1631 | 0.4878 | 699.4435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -3.697 | -18.3363 | 18.7077 | 8040.9242 | 9.6811 | 712.9508 | [5 empty] | 455.775 | 479.6527 | 521.6511 | [5 empty] | 0.004 | 0.0016 | 6499.1932 | 699.7461 |  |  |  |  | 455.1333 | 479.7999 | 519.7203 | [7 empty] | -0.2137 | 0.4172 | 0.4691 | 6476.7622 | 0.4534 | 699.7918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -3.689 | -18.3296 | 18.6996 | 8040.0508 | 9.6685 | 712.9436 | [5 empty] | 456.8961 | 480.8326 | 522.9344 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1952 | 700.1121 |  |  |  |  | 455.1459 | 479.8179 | 519.7369 | [7 empty] | -0.2156 | 0.418 | 0.4707 | 6476.7564 | 0.4578 | 699.7974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -3.7105 | -18.2153 | 18.5917 | 8028.1682 | 9.6148 | 713.287 | [5 empty] | 458.0187 | 482.014 | 524.2194 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1972 | 700.4777 |  |  |  |  | 457.1433 | 482.1999 | 522.1374 | [7 empty] | -0.3276 | 0.4659 | 0.5705 | 6476.3233 | 0.5769 | 700.5351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -3.737 | -18.2181 | 18.5997 | 8027.5337 | 9.6108 | 713.6557 | [5 empty] | 459.1428 | 483.1971 | 525.5062 | [5 empty] | 0.0039 | 0.0016 | 6499.1992 | 700.8429 |  |  |  |  | 458.2548 | 483.3576 | 523.715 | [7 empty] | -0.3453 | 0.4084 | 0.5362 | 6480.5795 | 0.5556 | 700.8924 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -3.7536 | -18.1199 | 18.5069 | 8017.2006 | 9.5642 | 713.9763 | [5 empty] | 460.2684 | 484.3817 | 526.7947 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.2011 | 701.2077 |  |  |  |  | 459.3028 | 484.4932 | 524.597 | [7 empty] | -0.3334 | 0.4718 | 0.5786 | 6476.1172 | 0.5852 | 701.242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -3.7984 | -18.242 | 18.6356 | 8028.489 | 9.6083 | 714.3526 | [5 empty] | 461.3955 | 485.5679 | 528.0849 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.2031 | 701.5722 |  |  |  |  | 460.3566 | 485.5661 | 526.0124 | [7 empty] | -0.3351 | 0.4255 | 0.5427 | 6479.2387 | 0.5573 | 701.5717 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -3.8699 | -18.2265 | 18.6351 | 8028.0168 | 9.5875 | 714.6421 | [5 empty] | 462.5241 | 486.7557 | 529.3768 | [5 empty] | 0.0038 | 0.0016 | 6499.205 | 701.9363 |  |  |  |  | 460.3763 | 485.5686 | 525.9299 | [7 empty] | -0.3206 | 0.4394 | 0.5449 | 6477.9658 | 0.5565 | 701.5724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -3.9146 | -18.3323 | 18.7479 | 8037.5416 | 9.6259 | 715.0603 | [5 empty] | 463.6542 | 487.9451 | 530.6704 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2069 | 702.3001 |  |  |  |  | 461.7529 | 487.2204 | 527.5687 | [7 empty] | -0.3997 | 0.4774 | 0.6239 | 6477.3848 | 0.6448 | 702.0785 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -4.0158 | -18.318 | 18.7553 | 8038.2095 | 9.6012 | 715.3431 | [5 empty] | 464.7858 | 489.1361 | 531.9658 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2089 | 702.6634 |  |  |  |  | 462.891 | 488.3989 | 529.1597 | [7 empty] | -0.4132 | 0.4215 | 0.5918 | 6481.4216 | 0.6224 | 702.4386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -4.0427 | -18.3354 | 18.778 | 8038.1768 | 9.608 | 715.8707 | [5 empty] | 465.919 | 490.3287 | 533.2629 | [5 empty] | 0.0037 | 0.0015 | 6499.2108 | 703.0264 |  |  |  |  | 464.1955 | 489.9882 | 530.8643 | [7 empty] | -0.5077 | 0.4369 | 0.6716 | 6482.6995 | 0.7133 | 702.9229 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -4.0468 | -18.3377 | 18.7812 | 8038.5636 | 9.5977 | 715.8651 | [5 empty] | 467.0536 | 491.5228 | 534.5617 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.2127 | 703.3891 |  |  |  |  | 465.3517 | 491.1613 | 532.2164 | [7 empty] | -0.4931 | 0.4205 | 0.6498 | 6483.441 | 0.6908 | 703.2794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -4.0535 | -18.3606 | 18.805 | 8039.7308 | 9.6026 | 716.1174 | [5 empty] | 468.1897 | 492.7185 | 535.8623 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.2146 | 703.7513 |  |  |  |  | 466.3536 | 492.2813 | 533.1252 | [7 empty] | -0.4991 | 0.4774 | 0.6922 | 6479.8509 | 0.7291 | 703.619 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -3.9485 | -18.375 | 18.7966 | 8034.7281 | 9.6293 | 716.6945 | [5 empty] | 469.3274 | 493.9159 | 537.1645 | [5 empty] | 0.0036 | 0.0015 | 6499.2165 | 704.1132 |  |  |  |  | 467.4856 | 493.4545 | 534.6289 | [7 empty] | -0.5069 | 0.4361 | 0.6704 | 6482.7743 | 0.7119 | 703.9739 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -3.8504 | -18.3854 | 18.7864 | 8029.7672 | 9.653 | 717.2399 | [5 empty] | 470.4666 | 495.1148 | 538.4685 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0015 | 6499.2184 | 704.4748 |  |  |  |  | 468.5363 | 494.5525 | 535.5492 | [7 empty] | -0.4827 | 0.4826 | 0.6841 | 6479.1523 | 0.718 | 704.3053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -3.8694 | -18.4142 | 18.8185 | 8030.5975 | 9.6654 | 717.7577 | [5 empty] | 471.6072 | 496.3153 | 539.7742 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0014 | 6499.2203 | 704.8359 |  |  |  |  | 469.8087 | 495.8903 | 537.2216 | [7 empty] | -0.4972 | 0.4441 | 0.6683 | 6482.052 | 0.7077 | 704.7082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -3.8877 | -18.4233 | 18.8311 | 8030.8138 | 9.6627 | 718.0153 | [5 empty] | 472.7494 | 497.5173 | 541.0817 | [5 empty] | 0.0035 | 0.0014 | 6499.2222 | 705.1967 |  |  |  |  | 470.0724 | 496.6927 | 537.3526 | [7 empty] | -0.6763 | 0.601 | 0.9063 | 6476.0419 | 0.9548 | 704.9493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -3.9129 | -18.4074 | 18.8208 | 8027.6778 | 9.6552 | 718.5262 | [5 empty] | 473.8931 | 498.721 | 542.3909 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2241 | 705.5572 |  |  |  |  | 471.23 | 498.051 | 538.7496 | [7 empty] | -0.7315 | 0.6215 | 0.9616 | 6476.0357 | 1.0142 | 705.3566 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -3.9295 | -18.4213 | 18.8378 | 8028.3288 | 9.6545 | 718.7735 | [5 empty] | 475.0383 | 499.9263 | 543.7018 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2259 | 705.9172 |  |  |  |  | 473.3457 | 500.0866 | 541.8109 | [7 empty] | -0.7065 | 0.4633 | 0.847 | 6485.8311 | 0.9041 | 705.9651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -4.0903 | -18.4331 | 18.8836 | 8032.5751 | 9.6369 | 719.2323 | [5 empty] | 476.185 | 501.1331 | 545.0144 | [5 empty] | 0.0034 | 0.0014 | 6499.2278 | 706.277 |  |  |  |  | 474.5977 | 501.4126 | 543.3325 | [7 empty] | -0.7148 | 0.4493 | 0.8465 | 6486.9586 | 0.904 | 706.3601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -4.1137 | -18.4337 | 18.8892 | 8032.1427 | 9.6301 | 719.4925 | [5 empty] | 477.3332 | 502.3416 | 546.3288 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0014 | 6499.2296 | 706.6363 |  |  |  |  | 475.1255 | 501.9566 | 544.5441 | [7 empty] | -0.7542 | 0.3418 | 0.8305 | 6494.9495 | 0.8847 | 706.5219 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -4.2571 | -18.4712 | 18.9575 | 8038.5101 | 9.6253 | 719.8875 | [5 empty] | 478.4829 | 503.5516 | 547.6448 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0014 | 6499.2315 | 706.9953 |  |  |  |  | 476.2945 | 503.2458 | 546.1091 | [7 empty] | -0.7908 | 0.3165 | 0.8544 | 6497.4835 | 0.906 | 706.9047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -4.2661 | -18.4793 | 18.9674 | 8038.5461 | 9.6226 | 720.098 | [5 empty] | 479.6342 | 504.7632 | 548.9627 | [5 empty] | 0.0033 | 0.0014 | 6499.2334 | 707.354 |  |  |  |  | 477.1172 | 504.3432 | 547.5593 | [7 empty] | -0.9104 | 0.2846 | 0.9565 | 6502.4213 | 1.0021 | 707.2297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -4.2915 | -18.4975 | 18.9908 | 8038.8914 | 9.6283 | 720.5489 | [5 empty] | 480.7869 | 505.9764 | 550.2822 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.2352 | 707.7122 |  |  |  |  | 481.5294 | 507.0597 | 550.4771 | [7 empty] | -0.0584 | 0.1856 | 0.1943 | 6488.6553 | 0.1815 | 708.0314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -4.3051 | -18.507 | 19.0031 | 8039.0184 | 9.6265 | 720.7971 | [5 empty] | 481.9412 | 507.1912 | 551.6035 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.237 | 708.0701 |  |  |  |  | 481.5793 | 507.0952 | 550.5744 | [7 empty] | -0.0552 | 0.1747 | 0.1829 | 6489.2945 | 0.1652 | 708.0419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -4.3436 | -18.5186 | 19.0232 | 8039.1341 | 9.6279 | 721.2578 | [5 empty] | 483.0969 | 508.4076 | 552.9265 | [5 empty] | 0.0032 | 0.0013 | 6499.2389 | 708.4277 |  |  |  |  | 481.9892 | 507.9491 | 551.8834 | [7 empty] | -0.2678 | 0.1324 | 0.3011 | 6497.103 | 0.3256 | 708.293 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -4.3495 | -18.5395 | 19.0449 | 8040.2462 | 9.6311 | 721.4709 | [5 empty] | 484.2542 | 509.6256 | 554.2512 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.2406 | 708.7849 |  |  |  |  | 482.9825 | 509.1313 | 553.3931 | [7 empty] | -0.3435 | 0.1015 | 0.3608 | 6500.9229 | 0.3823 | 708.6401 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -4.369 | -18.5676 | 19.0767 | 8041.4349 | 9.6411 | 721.8969 | [5 empty] | 485.413 | 510.8451 | 555.5777 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.2425 | 709.1418 |  |  |  |  | 486.3028 | 511.4093 | 552.219 | [7 empty] | 0.4512 | 0.6568 | 0.794 | 6446.242 | 0.4684 | 709.3066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -4.3858 | -18.5925 | 19.1048 | 8043.2105 | 9.645 | 722.1245 | [5 empty] | 486.5733 | 512.0663 | 556.9059 | [5 empty] | 0.0031 | 0.0013 | 6499.2443 | 709.4983 |  |  |  |  | 486.3487 | 511.4544 | 552.2942 | [7 empty] | 0.4507 | 0.6521 | 0.7899 | 6446.5556 | 0.4663 | 709.3197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -4.4131 | -18.6439 | 19.161 | 8046.7933 | 9.6638 | 722.5574 | [5 empty] | 487.7351 | 513.289 | 558.2358 | [5 empty] | 0.003 | 0.0013 | 6499.2461 | 709.8544 |  |  |  |  | 487.2432 | 512.5818 | 553.749 | [7 empty] | 0.3524 | 0.6224 | 0.7127 | 6450.808 | 0.4186 | 709.6485 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -4.4221 | -18.6672 | 19.1857 | 8048.1352 | 9.6681 | 722.7869 | [5 empty] | 488.8984 | 514.5134 | 559.5675 | [5 empty] | 0.003 | 0.0012 | 6499.2478 | 710.2102 |  |  |  |  | 488.1809 | 513.7313 | 555.1534 | [7 empty] | 0.27 | 0.6041 | 0.6593 | 6453.9551 | 0.3931 | 709.983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -4.4361 | -18.5439 | 19.069 | 8034.9997 | 9.616 | 723.2168 | [5 empty] | 490.0633 | 515.7393 | 560.9009 | [5 empty] | 0.003 | 0.0012 | 6499.2497 | 710.5656 |  |  |  |  | 489.1035 | 514.8052 | 556.7071 | [7 empty] | 0.1972 | 0.5435 | 0.576 | 6459.5941 | 0.3528 | 710.2949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -4.4583 | -18.5465 | 19.0767 | 8034.7505 | 9.6106 | 723.4678 | [5 empty] | 491.2296 | 516.9668 | 562.236 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.2514 | 710.9207 |  |  |  |  | 490.4397 | 516.1995 | 558.1049 | [7 empty] | 0.2105 | 0.562 | 0.598 | 6458.1328 | 0.3638 | 710.6988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -4.4843 | -18.4028 | 18.9432 | 8020.0452 | 9.5492 | 723.9286 | [5 empty] | 492.3975 | 518.196 | 563.5729 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.2532 | 711.2754 |  |  |  |  | 491.408 | 517.3625 | 559.6691 | [7 empty] | 0.1264 | 0.5184 | 0.5317 | 6462.9389 | 0.3427 | 711.035 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -4.4888 | -18.4176 | 18.9585 | 8020.5091 | 9.5503 | 724.1464 | [5 empty] | 493.5669 | 519.4267 | 564.9115 | [5 empty] | 0.0029 | 0.0012 | 6499.255 | 711.6298 |  |  |  |  | 492.7899 | 518.6631 | 561.2925 | [7 empty] | 0.1779 | 0.4741 | 0.5043 | 6464.6138 | 0.3075 | 711.41 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -4.5182 | -18.4295 | 18.9771 | 8020.315 | 9.5537 | 724.6163 | [5 empty] | 494.7378 | 520.659 | 566.2518 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0012 | 6499.2568 | 711.9838 |  |  |  |  | 493.7019 | 520.1545 | 562.14 | [7 empty] | 0.0027 | 0.6321 | 0.631 | 6458.6048 | 0.4668 | 711.839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -4.5282 | -18.445 | 18.9945 | 8021.0029 | 9.5545 | 724.8385 | [5 empty] | 495.9102 | 521.8929 | 567.5938 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0012 | 6499.2585 | 712.3375 |  |  |  |  | 494.9526 | 521.1917 | 563.6479 | [7 empty] | 0.0963 | 0.5526 | 0.5593 | 6461.5525 | 0.3733 | 712.1366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -4.5535 | -18.46 | 19.0151 | 8021.0871 | 9.5591 | 725.282 | [5 empty] | 497.0841 | 523.1284 | 568.9376 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0012 | 6499.2602 | 712.6908 |  |  |  |  | 496.9481 | 523.1404 | 566.0276 | [7 empty] | 0.1429 | 0.4996 | 0.5177 | 6463.9157 | 0.325 | 712.6942 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -4.59 | -18.4949 | 19.0577 | 8022.2731 | 9.5766 | 725.9513 | [5 empty] | 498.2596 | 524.3655 | 570.2832 | [5 empty] | 0.0028 | 0.0011 | 6499.262 | 713.0438 |  |  |  |  | 497.7786 | 524.0153 | 567.5056 | [7 empty] | 0.1051 | 0.4109 | 0.4223 | 6470.5004 | 0.2698 | 712.944 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -4.6006 | -18.5006 | 19.0658 | 8022.1057 | 9.5732 | 726.1683 | [5 empty] | 499.4366 | 525.6042 | 571.6304 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.2637 | 713.3964 |  |  |  |  | 499.0856 | 525.0791 | 569.0631 | [7 empty] | 0.2107 | 0.3268 | 0.3864 | 6473.4517 | 0.2285 | 713.247 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -4.633 | -18.5129 | 19.0855 | 8022.156 | 9.5759 | 726.6112 | [5 empty] | 500.615 | 526.8445 | 572.9794 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.2654 | 713.7487 |  |  |  |  | 500.1545 | 526.6581 | 570.6287 | [7 empty] | 0.0261 | 0.3755 | 0.3752 | 6474.6559 | 0.2673 | 713.6958 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -4.6538 | -18.66 | 19.2333 | 8035.2313 | 9.6303 | 726.8502 | [5 empty] | 501.795 | 528.0864 | 574.3302 | [5 empty] | 0.0027 | 0.0011 | 6499.2672 | 714.1006 |  |  |  |  | 501.5324 | 527.8387 | 572.1988 | [7 empty] | 0.1215 | 0.3131 | 0.3338 | 6476.4581 | 0.2022 | 714.0305 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -4.6753 | -18.6773 | 19.2553 | 8035.5733 | 9.6353 | 727.2521 | [5 empty] | 502.9765 | 529.3298 | 575.6827 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2689 | 714.4522 |  |  |  |  | 502.6671 | 529.4515 | 573.8703 | [7 empty] | -0.0521 | 0.3483 | 0.3515 | 6478.2665 | 0.2875 | 714.4866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -4.6769 | -18.6821 | 19.2603 | 8035.9969 | 9.6275 | 727.2674 | [5 empty] | 504.1596 | 530.5749 | 577.0369 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2706 | 714.8035 |  |  |  |  | 503.9655 | 530.5271 | 575.3945 | [7 empty] | 0.0474 | 0.2736 | 0.2762 | 6480.7475 | 0.1849 | 714.79 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -4.6929 | -18.8083 | 19.3865 | 8047.0505 | 9.6735 | 727.4927 | [5 empty] | 505.3441 | 531.8216 | 578.3928 | [5 empty] | 0.0026 | 0.0011 | 6499.2723 | 715.1544 |  |  |  |  | 505.0777 | 532.1401 | 577.0281 | [7 empty] | -0.133 | 0.3164 | 0.3433 | 6482.2234 | 0.3204 | 715.2439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -4.7177 | -18.8069 | 19.3913 | 8045.6468 | 9.671 | 727.9198 | [5 empty] | 506.5302 | 533.0699 | 579.7505 | [5 empty] | 0.0025 | 0.001 | 6499.274 | 715.5049 |  |  |  |  | 506.3329 | 533.1843 | 578.4424 | [7 empty] | -0.0344 | 0.2553 | 0.2569 | 6483.8527 | 0.2089 | 715.537 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -4.6532 | -18.794 | 19.363 | 8039.1724 | 9.6805 | 728.5696 | [5 empty] | 507.7178 | 534.3197 | 581.1099 | [5 empty] | 0.0025 | 0.001 | 6499.2757 | 715.8551 |  |  |  |  | 507.2613 | 534.652 | 579.3965 | [7 empty] | -0.1982 | 0.3869 | 0.4349 | 6479.2712 | 0.4177 | 715.9481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -4.5897 | -18.8033 | 19.3569 | 8035.0257 | 9.6983 | 729.1744 | [5 empty] | 508.9069 | 535.5712 | 582.4711 | [5 empty] | 0.0025 | 0.001 | 6499.2774 | 716.205 |  |  |  |  | 508.5504 | 535.6912 | 580.9294 | [7 empty] | -0.0912 | 0.3032 | 0.3164 | 6482.1397 | 0.2805 | 716.2385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -4.5762 | -18.8211 | 19.371 | 8036.2776 | 9.697 | 729.1616 | [5 empty] | 510.0975 | 536.8243 | 583.834 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2791 | 716.5545 |  |  |  |  | 509.3933 | 537.0264 | 581.6415 | [7 empty] | -0.2296 | 0.4484 | 0.5039 | 6476.1214 | 0.4828 | 716.6108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -4.695 | -18.7161 | 19.2975 | 8028.8794 | 9.6376 | 729.5001 | [5 empty] | 511.2896 | 538.0789 | 585.1986 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2808 | 716.9037 |  |  |  |  | 510.6947 | 538.0969 | 583.1651 | [7 empty] | -0.1276 | 0.373 | 0.394 | 6478.5766 | 0.355 | 716.9087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -4.7285 | -18.7423 | 19.3311 | 8030.4531 | 9.6448 | 729.8949 | [5 empty] | 512.4833 | 539.3352 | 586.565 | [5 empty] | 0.0024 | 0.001 | 6499.2825 | 717.2525 |  |  |  |  | 511.4434 | 539.4434 | 583.2688 | [7 empty] | -0.2693 | 0.6257 | 0.6812 | 6465.8388 | 0.6315 | 717.2826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -4.8406 | -18.6512 | 19.2707 | 8024.262 | 9.5924 | 730.2087 | [5 empty] | 513.6785 | 540.5931 | 587.9331 | [5 empty] | 0.0023 | 0.001 | 6499.2841 | 717.601 |  |  |  |  | 512.7402 | 540.5126 | 584.9395 | [7 empty] | -0.1792 | 0.5259 | 0.5555 | 6470.1046 | 0.4979 | 717.5788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -4.8642 | -18.6735 | 19.2981 | 8025.3101 | 9.5984 | 730.5713 | [5 empty] | 514.8752 | 541.8525 | 589.303 | [5 empty] | 0.0023 | 0.001 | 6499.2858 | 717.9492 |  |  |  |  | 513.7088 | 541.8873 | 586.4218 | [7 empty] | -0.328 | 0.5457 | 0.6371 | 6472.3049 | 0.6235 | 717.9588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -4.7868 | -18.6753 | 19.2805 | 8021.7762 | 9.6046 | 730.8202 | [5 empty] | 516.0734 | 543.1136 | 590.6746 | [5 empty] | 0.0023 | 0.0009 | 6499.2874 | 718.297 |  |  |  |  | 515.7471 | 543.1647 | 592.3019 | [7 empty] | -0.2724 | -0.2359 | 0.3627 | 6520.7901 | 0.2384 | 718.3111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -4.8018 | -18.7297 | 19.3369 | 8025.4418 | 9.625 | 731.1881 | [5 empty] | 517.2731 | 544.3763 | 592.048 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2891 | 718.6445 |  |  |  |  | 516.3023 | 544.3813 | 593.7318 | [7 empty] | -0.5451 | -0.2202 | 0.5904 | 6526.1128 | 0.4752 | 718.6459 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -4.6871 | -18.7276 | 19.3066 | 8020.434 | 9.634 | 731.4208 | [5 empty] | 518.4744 | 545.6405 | 593.423 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2908 | 718.9917 |  |  |  |  | 519.0468 | 546.1521 | 589.5822 | [7 empty] | 0.3438 | 0.7148 | 0.7914 | 6446.3954 | 0.4652 | 719.1319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -4.7224 | -18.7474 | 19.3344 | 8021.2918 | 9.6393 | 731.8544 | [5 empty] | 519.6772 | 546.9064 | 594.7999 | [5 empty] | 0.0022 | 0.0009 | 6499.2924 | 719.3385 |  |  |  |  | 519.0859 | 546.1735 | 589.6612 | [7 empty] | 0.3483 | 0.7046 | 0.7842 | 6446.9322 | 0.4607 | 719.1378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -4.7405 | -18.9012 | 19.4879 | 8034.7136 | 9.6967 | 732.0883 | [5 empty] | 520.8815 | 548.1739 | 596.1784 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.294 | 719.6849 |  |  |  |  | 520.42 | 547.7647 | 591.1818 | [7 empty] | 0.2836 | 0.7473 | 0.7978 | 6445.7879 | 0.4798 | 719.5732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -4.7561 | -18.8989 | 19.4896 | 8033.0055 | 9.6948 | 732.5038 | [5 empty] | 522.0873 | 549.4429 | 597.5587 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.2957 | 720.0311 |  |  |  |  | 521.3804 | 549.5973 | 599.767 | [7 empty] | -0.5132 | -0.2844 | 0.589 | 6529.3741 | 0.4392 | 720.0731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -4.784 | -19.0244 | 19.618 | 8044.1864 | 9.7392 | 732.7348 | [5 empty] | 523.2947 | 550.7136 | 598.9408 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0009 | 6499.2973 | 720.3769 |  |  |  |  | 521.3939 | 549.6304 | 599.7973 | [7 empty] | -0.5207 | -0.2825 | 0.5946 | 6529.4261 | 0.448 | 720.0821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -4.8164 | -19.0201 | 19.6218 | 8042.954 | 9.7338 | 733.1224 | [5 empty] | 524.5035 | 551.9859 | 600.3246 | [5 empty] | 0.0021 | 0.0008 | 6499.2989 | 720.7224 |  |  |  |  | 523.7709 | 551.3194 | 595.6857 | [7 empty] | 0.2269 | 0.6421 | 0.6795 | 6453.7895 | 0.4133 | 720.5415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -4.9362 | -18.9202 | 19.5549 | 8036.1614 | 9.6778 | 733.4485 | [5 empty] | 525.7139 | 553.2598 | 601.7101 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.3005 | 721.0675 |  |  |  |  | 525.0999 | 552.9198 | 597.1603 | [7 empty] | 0.1606 | 0.6945 | 0.7115 | 6452.0723 | 0.4559 | 720.9755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -4.9658 | -18.9351 | 19.5767 | 8036.6497 | 9.6804 | 733.8213 | [5 empty] | 526.9259 | 554.5353 | 603.0974 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.3022 | 721.4123 |  |  |  |  | 526.3723 | 553.9832 | 598.6595 | [7 empty] | 0.2518 | 0.624 | 0.6713 | 6454.4419 | 0.4016 | 721.2632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -5.0794 | -18.836 | 19.5102 | 8029.8389 | 9.6261 | 734.1311 | [5 empty] | 528.1393 | 555.8123 | 604.4864 | [5 empty] | 0.002 | 0.0008 | 6499.3037 | 721.7568 |  |  |  |  | 525.7015 | 554.5892 | 605.7428 | [7 empty] | -0.7322 | -0.3485 | 0.813 | 6538.4187 | 0.6296 | 721.4268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -5.1 | -18.833 | 19.5126 | 8028.4018 | 9.6228 | 734.5094 | [5 empty] | 529.3543 | 557.091 | 605.8772 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3053 | 722.1009 |  |  |  |  | 528.7003 | 556.5156 | 601.8018 | [7 empty] | 0.1904 | 0.5637 | 0.5936 | 6459.6744 | 0.3633 | 721.9461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -5.0363 | -18.9389 | 19.5984 | 8034.8228 | 9.6689 | 734.7385 | [5 empty] | 530.5708 | 558.3713 | 607.2697 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3069 | 722.4447 |  |  |  |  | 530.114 | 558.1381 | 603.263 | [7 empty] | 0.1548 | 0.6185 | 0.6364 | 6457.1048 | 0.4039 | 722.3821 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -5.0498 | -18.9539 | 19.6163 | 8035.0386 | 9.6723 | 735.0628 | [5 empty] | 531.7888 | 559.6532 | 608.664 | [5 empty] | 0.0019 | 0.0008 | 6499.3085 | 722.7882 |  |  |  |  | 530.9709 | 559.0209 | 604.7016 | [7 empty] | 0.13 | 0.5398 | 0.5541 | 6462.5995 | 0.3546 | 722.6188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -4.9733 | -19.0592 | 19.6986 | 8041.0067 | 9.7198 | 735.2871 | [5 empty] | 533.0083 | 560.9367 | 610.06 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0008 | 6499.3101 | 723.1313 |  |  |  |  | 535.064 | 561.7662 | 609.0804 | [7 empty] | 0.6797 | 0.2349 | 0.7172 | 6469.2143 | 0.5923 | 723.3527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -4.9989 | -19.0789 | 19.7241 | 8041.9653 | 9.724 | 735.6251 | [5 empty] | 534.2294 | 562.2218 | 611.4578 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0007 | 6499.3117 | 723.4741 |  |  |  |  | 535.0676 | 561.7686 | 609.0517 | [7 empty] | 0.6825 | 0.2399 | 0.7214 | 6468.8435 | 0.5934 | 723.3533 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -5.013 | -18.9791 | 19.6311 | 8031.9204 | 9.6802 | 735.9348 | [5 empty] | 535.452 | 563.5086 | 612.8573 | [5 empty] | 0.0018 | 0.0007 | 6499.3132 | 723.8166 |  |  |  |  | 536.1835 | 562.7054 | 610.562 | [7 empty] | 0.7463 | 0.1488 | 0.7591 | 6473.0994 | 0.6737 | 723.6029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -5.0349 | -18.9865 | 19.6439 | 8031.6394 | 9.68 | 736.2765 | [5 empty] | 536.6761 | 564.7969 | 614.2585 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3148 | 724.1588 |  |  |  |  | 537.2306 | 564.1601 | 610.7695 | [7 empty] | 0.6932 | 0.3866 | 0.7918 | 6459.5275 | 0.5858 | 723.9897 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -5.0539 | -18.8942 | 19.5595 | 8022.4057 | 9.639 | 736.5992 | [5 empty] | 537.9018 | 566.0868 | 615.6615 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3163 | 724.5006 |  |  |  |  | 538.3868 | 565.1562 | 612.4304 | [7 empty] | 0.744 | 0.2826 | 0.794 | 6464.8678 | 0.6432 | 724.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -5.0776 | -18.9314 | 19.6016 | 8024.7698 | 9.6514 | 736.9594 | [5 empty] | 539.1289 | 567.3784 | 617.0663 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3179 | 724.8421 |  |  |  |  | 539.5888 | 566.6256 | 613.8856 | [7 empty] | 0.6686 | 0.3153 | 0.7374 | 6464.5739 | 0.5702 | 724.6432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -5.1013 | -18.9821 | 19.6567 | 8026.7152 | 9.6778 | 737.658 | [5 empty] | 540.3576 | 568.6715 | 618.4727 | [5 empty] | 0.0017 | 0.0007 | 6499.3194 | 725.1833 |  |  |  |  | 541.9733 | 569.0181 | 617.0092 | [7 empty] | 0.6796 | 0.2255 | 0.7142 | 6469.9553 | 0.593 | 725.2746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -5.1331 | -19.0017 | 19.6839 | 8027.7239 | 9.6822 | 738.0224 | [5 empty] | 541.5879 | 569.9662 | 619.881 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0007 | 6499.321 | 725.5241 |  |  |  |  | 543.032 | 569.912 | 618.4067 | [7 empty] | 0.7403 | 0.1465 | 0.753 | 6473.505 | 0.6677 | 725.5099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -5.1354 | -19.007 | 19.6896 | 8028.311 | 9.6745 | 738.0147 | [5 empty] | 542.8196 | 571.2626 | 621.291 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0007 | 6499.3225 | 725.8647 |  |  |  |  | 544.3074 | 571.3614 | 620.0526 | [7 empty] | 0.6908 | 0.1406 | 0.7032 | 6475.0145 | 0.6224 | 725.8906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -5.1539 | -18.9863 | 19.6744 | 8025.3399 | 9.6638 | 738.3698 | [5 empty] | 544.0529 | 572.5606 | 622.7027 | [5 empty] | 0.0016 | 0.0006 | 6499.3241 | 726.2049 |  |  |  |  | 545.5947 | 572.7758 | 621.5639 | [7 empty] | 0.6672 | 0.1477 | 0.6817 | 6475.1302 | 0.5985 | 726.2612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -5.1958 | -18.979 | 19.6784 | 8024.3335 | 9.6561 | 738.7223 | [5 empty] | 545.2877 | 573.8601 | 624.1162 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3256 | 726.5447 |  |  |  |  | 546.9297 | 574.2526 | 623.2012 | [7 empty] | 0.6349 | 0.1461 | 0.6498 | 6475.9813 | 0.5685 | 726.6472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -5.2224 | -18.9919 | 19.6978 | 8024.8752 | 9.657 | 739.0247 | [5 empty] | 546.524 | 575.1613 | 625.5314 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3271 | 726.8843 |  |  |  |  | 546.9178 | 574.2334 | 623.1138 | [7 empty] | 0.642 | 0.1563 | 0.6592 | 6475.1867 | 0.5737 | 726.6422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -5.2433 | -19.0104 | 19.7212 | 8025.6674 | 9.661 | 739.3403 | [5 empty] | 547.7619 | 576.4641 | 626.9484 | [5 empty] | 0.0015 | 0.0006 | 6499.3287 | 727.2235 |  |  |  |  | 548.206 | 575.6629 | 624.5978 | [7 empty] | 0.6158 | 0.1709 | 0.6375 | 6474.8941 | 0.5454 | 727.015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -5.2658 | -19.0149 | 19.7315 | 8025.2416 | 9.6594 | 739.6624 | [5 empty] | 549.0013 | 577.7685 | 628.3672 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.3301 | 727.5624 |  |  |  |  | 549.4678 | 577.1107 | 626.1462 | [7 empty] | 0.568 | 0.1808 | 0.5945 | 6475.3828 | 0.4983 | 727.3916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -5.2968 | -19.0463 | 19.7701 | 8026.2712 | 9.6742 | 740.2348 | [5 empty] | 550.2422 | 579.0745 | 629.7876 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.3317 | 727.901 |  |  |  |  | 551.7482 | 579.3929 | 629.1318 | [7 empty] | 0.5807 | 0.0952 | 0.587 | 6480.4226 | 0.5305 | 727.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -5.3437 | -19.0789 | 19.8141 | 8027.6627 | 9.6895 | 740.8575 | [5 empty] | 551.4847 | 580.3822 | 631.2099 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.3332 | 728.2393 |  |  |  |  | 552.7368 | 580.2242 | 630.5666 | [7 empty] | 0.6294 | 0.0012 | 0.628 | 6485.1512 | 0.6067 | 728.1985 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -5.3682 | -19.0827 | 19.8243 | 8027.2609 | 9.6873 | 741.1721 | [5 empty] | 552.7287 | 581.6914 | 632.6339 | [5 empty] | 0.0014 | 0.0006 | 6499.3347 | 728.5772 |  |  |  |  | 554.1288 | 581.9003 | 632.444 | [7 empty] | 0.5394 | 0.0032 | 0.5381 | 6487.0668 | 0.5201 | 728.6311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -5.3795 | -19.1009 | 19.8449 | 8027.8813 | 9.6914 | 741.4545 | [5 empty] | 553.9742 | 583.0022 | 634.0596 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0005 | 6499.3362 | 728.9148 |  |  |  |  | 554.8677 | 582.7243 | 632.3504 | [7 empty] | 0.586 | 0.1608 | 0.6063 | 6476.3033 | 0.5188 | 728.8433 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -5.4008 | -19.1117 | 19.861 | 8028.0327 | 9.6922 | 741.762 | [5 empty] | 555.2212 | 584.3147 | 635.4871 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0005 | 6499.3376 | 729.2521 |  |  |  |  | 556.087 | 584.2273 | 633.796 | [7 empty] | 0.5091 | 0.2011 | 0.546 | 6475.567 | 0.4395 | 729.2297 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -5.4289 | -19.133 | 19.8891 | 8029.3248 | 9.6966 | 742.0694 | [5 empty] | 556.4698 | 585.6287 | 636.9164 | [5 empty] | 0.0013 | 0.0005 | 6499.3391 | 729.5891 |  |  |  |  | 557.1273 | 585.1551 | 635.3294 | [7 empty] | 0.5411 | 0.1105 | 0.5509 | 6480.4412 | 0.4888 | 729.4677 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -5.4443 | -19.1541 | 19.9136 | 8030.232 | 9.702 | 742.3704 | [5 empty] | 557.7199 | 586.9444 | 638.3474 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.3406 | 729.9258 |  |  |  |  | 559.1716 | 586.9645 | 641.3694 | [7 empty] | 0.4083 | -0.5421 | 0.6784 | 6523.8315 | 0.6811 | 729.9309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -5.5563 | -19.0789 | 19.8723 | 8025.1387 | 9.6633 | 742.7789 | [5 empty] | 558.9716 | 588.2617 | 639.7801 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.3421 | 730.2621 |  |  |  |  | 559.7379 | 588.1152 | 642.8099 | [7 empty] | 0.1731 | -0.5436 | 0.5706 | 6529.2147 | 0.5019 | 730.2248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -5.5689 | -19.0925 | 19.8889 | 8025.3279 | 9.6658 | 743.0732 | [5 empty] | 560.2248 | 589.5806 | 641.2146 | [5 empty] | 0.0012 | 0.0005 | 6499.3436 | 730.5982 |  |  |  |  | 561.7327 | 589.9396 | 638.678 | [7 empty] | 0.6856 | 0.3959 | 0.7905 | 6459.8092 | 0.5775 | 730.6895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -5.6801 | -19.0185 | 19.8493 | 8020.3006 | 9.6287 | 743.4891 | [5 empty] | 561.4795 | 590.9011 | 642.6509 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0005 | 6499.345 | 730.9339 |  |  |  |  | 561.7853 | 590.0162 | 638.8002 | [7 empty] | 0.6745 | 0.3909 | 0.7783 | 6460.3657 | 0.569 | 730.709 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -5.7027 | -19.0256 | 19.8627 | 8020.2304 | 9.628 | 743.7844 | [5 empty] | 562.7357 | 592.2233 | 644.0889 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0005 | 6499.3465 | 731.2693 |  |  |  |  | 562.9882 | 591.4568 | 640.3237 | [7 empty] | 0.6065 | 0.4056 | 0.7285 | 6461.0101 | 0.5114 | 731.0749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -5.6558 | -19.1275 | 19.9469 | 8026.1272 | 9.6714 | 744.12 | [5 empty] | 563.9935 | 593.547 | 645.5287 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0004 | 6499.348 | 731.6044 |  |  |  |  | 564.1639 | 592.8164 | 641.7421 | [7 empty] | 0.5608 | 0.4205 | 0.6998 | 6461.1538 | 0.475 | 731.4195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -5.6766 | -19.1333 | 19.9584 | 8025.9474 | 9.67 | 744.4014 | [5 empty] | 565.2528 | 594.8723 | 646.9702 | [5 empty] | 0.0011 | 0.0004 | 6499.3494 | 731.9391 |  |  |  |  | 566.3865 | 594.9907 | 644.8441 | [7 empty] | 0.5768 | 0.2971 | 0.6477 | 6468.3701 | 0.4888 | 731.969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -5.6212 | -19.2141 | 20.0202 | 8029.8019 | 9.7054 | 744.7185 | [5 empty] | 566.5136 | 596.1993 | 648.4135 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3508 | 732.2736 |  |  |  |  | 567.3967 | 595.8406 | 646.3012 | [7 empty] | 0.6262 | 0.2039 | 0.6575 | 6472.9778 | 0.5469 | 732.1832 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -5.6508 | -19.1327 | 19.9504 | 8022.3131 | 9.668 | 744.9833 | [5 empty] | 567.776 | 597.5279 | 649.8585 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3523 | 732.6077 |  |  |  |  | 568.9112 | 597.3206 | 647.9034 | [7 empty] | 0.671 | 0.1991 | 0.6989 | 6472.2989 | 0.5893 | 732.5556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -5.6623 | -19.1368 | 19.9576 | 8021.7123 | 9.6665 | 745.2596 | [5 empty] | 569.0399 | 598.8581 | 651.3053 | [5 empty] | 0.001 | 0.0004 | 6499.3538 | 732.9416 |  |  |  |  | 570.0272 | 598.572 | 649.3152 | [7 empty] | 0.6363 | 0.1948 | 0.6644 | 6473.3535 | 0.5579 | 732.8698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -5.6849 | -19.0589 | 19.8893 | 8013.7183 | 9.6345 | 745.6554 | [5 empty] | 570.3053 | 600.1899 | 652.7539 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3552 | 733.2751 |  |  |  |  | 571.4666 | 600.0486 | 650.8948 | [7 empty] | 0.6522 | 0.1967 | 0.6802 | 6472.9115 | 0.5722 | 733.2397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -5.7051 | -19.0738 | 19.9094 | 8014.4286 | 9.6363 | 745.9142 | [5 empty] | 571.5723 | 601.5233 | 654.2042 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3566 | 733.6083 |  |  |  |  | 572.5493 | 601.3445 | 652.416 | [7 empty] | 0.5822 | 0.1869 | 0.6104 | 6475.0804 | 0.5091 | 733.5636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -5.7203 | -19.0839 | 19.9233 | 8014.5746 | 9.6364 | 746.1679 | [5 empty] | 572.8408 | 602.8584 | 655.6562 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.358 | 733.9412 |  |  |  |  | 573.6744 | 602.6207 | 653.9536 | [7 empty] | 0.5353 | 0.1681 | 0.5601 | 6477.2789 | 0.4692 | 733.882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -5.7583 | -19.0988 | 19.9486 | 8015.181 | 9.6403 | 746.5638 | [5 empty] | 574.1109 | 604.195 | 657.11 | [5 empty] | 0.0009 | 0.0004 | 6499.3594 | 734.2738 |  |  |  |  | 575.0356 | 604.0125 | 655.3556 | [7 empty] | 0.5578 | 0.183 | 0.5862 | 6475.8926 | 0.4872 | 734.2284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -5.7761 | -19.1065 | 19.961 | 8015.1933 | 9.6394 | 746.8189 | [5 empty] | 575.3825 | 605.5333 | 658.5656 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3609 | 734.606 |  |  |  |  | 576.1351 | 605.3602 | 656.8635 | [7 empty] | 0.4792 | 0.1856 | 0.513 | 6477.4932 | 0.4141 | 734.5631 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -5.7895 | -19.1216 | 19.9793 | 8015.7277 | 9.6416 | 747.0717 | [5 empty] | 576.6556 | 606.8732 | 660.023 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3623 | 734.938 |  |  |  |  | 576.723 | 606.5285 | 658.3885 | [7 empty] | 0.2459 | 0.173 | 0.2998 | 6483.4208 | 0.2085 | 734.8527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -5.8077 | -19.1065 | 19.9702 | 8014.9435 | 9.6255 | 747.0782 | [5 empty] | 577.9302 | 608.2147 | 661.4821 | [5 empty] | 0.0008 | 0.0003 | 6499.3637 | 735.2696 |  |  |  |  | 577.8477 | 607.912 | 659.9949 | [7 empty] | 0.1604 | 0.1669 | 0.2307 | 6485.6928 | 0.1438 | 735.1949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -5.8018 | -19.1079 | 19.9698 | 8014.8999 | 9.6178 | 747.0755 | [5 empty] | 579.2064 | 609.5578 | 662.9429 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3651 | 735.601 |  |  |  |  | 579.2993 | 609.3975 | 661.9248 | [7 empty] | 0.1564 | 0.1166 | 0.1943 | 6488.8476 | 0.1329 | 735.5615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -5.8488 | -19.1385 | 20.0128 | 8016.0489 | 9.6329 | 747.7031 | [5 empty] | 580.4842 | 610.9026 | 664.4055 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3665 | 735.932 |  |  |  |  | 579.2999 | 609.3828 | 661.9932 | [7 empty] | 0.157 | 0.103 | 0.187 | 6489.6618 | 0.1438 | 735.5578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -5.8626 | -19.1434 | 20.0214 | 8015.7731 | 9.6309 | 747.9406 | [5 empty] | 581.7634 | 612.2489 | 665.8699 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3679 | 736.2627 |  |  |  |  | 582.4845 | 611.6041 | 662.0811 | [7 empty] | 0.7494 | 0.4031 | 0.8502 | 6458.5306 | 0.6316 | 736.1044 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -5.8932 | -19.1602 | 20.0465 | 8016.4765 | 9.6354 | 748.3005 | [5 empty] | 583.0442 | 613.5969 | 667.336 | [5 empty] | 0.0007 | 0.0003 | 6499.3693 | 736.5932 |  |  |  |  | 583.8743 | 612.9435 | 663.9958 | [7 empty] | 0.7671 | 0.3268 | 0.8331 | 6462.7651 | 0.655 | 736.4331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -5.9171 | -19.1611 | 20.0543 | 8016.0852 | 9.6315 | 748.5539 | [5 empty] | 584.3266 | 614.9465 | 668.8039 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0003 | 6499.3707 | 736.9233 |  |  |  |  | 584.7979 | 614.1653 | 664.876 | [7 empty] | 0.6974 | 0.4067 | 0.8066 | 6459.5141 | 0.5869 | 736.7323 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -5.9464 | -19.1689 | 20.0704 | 8016.5722 | 9.6296 | 748.7849 | [5 empty] | 585.6104 | 616.2977 | 670.2736 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0002 | 6499.372 | 737.2531 |  |  |  |  | 585.9122 | 615.4125 | 666.6301 | [7 empty] | 0.6419 | 0.3494 | 0.7302 | 6464.2038 | 0.5423 | 737.0371 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -5.9676 | -19.1795 | 20.0868 | 8016.578 | 9.6317 | 749.1156 | [5 empty] | 586.8959 | 617.6506 | 671.745 | [5 empty] | 0.0006 | 0.0002 | 6499.3734 | 737.5826 |  |  |  |  | 587.012 | 616.6382 | 667.5211 | [7 empty] | 0.6429 | 0.4193 | 0.7669 | 6460.0101 | 0.5413 | 737.3361 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -5.9849 | -19.1809 | 20.0933 | 8016.1392 | 9.6281 | 749.3474 | [5 empty] | 588.1828 | 619.005 | 673.2182 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3748 | 737.9118 |  |  |  |  | 589.3585 | 619.1684 | 670.8519 | [7 empty] | 0.5806 | 0.3335 | 0.669 | 6466.5735 | 0.4892 | 737.9515 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -6.01 | -19.1981 | 20.1172 | 8016.7821 | 9.6329 | 749.6902 | [5 empty] | 589.4713 | 620.3611 | 674.6931 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3762 | 738.2407 |  |  |  |  | 590.5975 | 620.4327 | 672.5318 | [7 empty] | 0.5758 | 0.2851 | 0.642 | 6469.6083 | 0.4883 | 738.258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -6.0451 | -19.2007 | 20.1302 | 8016.5274 | 9.6309 | 750.0184 | [5 empty] | 590.7613 | 621.7188 | 676.1698 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3775 | 738.5693 |  |  |  |  | 591.8584 | 621.7628 | 674.116 | [7 empty] | 0.565 | 0.2641 | 0.6232 | 6471.1266 | 0.4809 | 738.5799 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -6.0783 | -19.209 | 20.148 | 8016.6462 | 9.6318 | 750.3604 | [5 empty] | 592.0529 | 623.0781 | 677.6483 | [5 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 6499.3789 | 738.8976 |  |  |  |  | 592.8638 | 622.8929 | 675.896 | [7 empty] | 0.5014 | 0.1843 | 0.5337 | 6477.3284 | 0.4343 | 738.8529 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -6.0958 | -19.2094 | 20.1537 | 8016.252 | 9.6273 | 750.5648 | [5 empty] | 593.346 | 624.439 | 679.1285 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3802 | 739.2255 |  |  |  |  | 592.8633 | 622.9258 | 675.8817 | [7 empty] | 0.4916 | 0.1934 | 0.5278 | 6476.9935 | 0.4272 | 738.8608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -6.1439 | -19.2287 | 20.1867 | 8016.4881 | 9.6381 | 751.1789 | [5 empty] | 594.6407 | 625.8016 | 680.6105 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3815 | 739.5532 |  |  |  |  | 596.325 | 625.1154 | 679.1533 | [7 empty] | 0.9954 | -0.01 | 0.9951 | 6478.2435 | 0.9537 | 739.3883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -6.1783 | -19.221 | 20.1898 | 8015.4524 | 9.6318 | 751.4804 | [5 empty] | 595.9369 | 627.1658 | 682.0943 | [5 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 6499.3829 | 739.8806 |  |  |  |  | 597.3206 | 626.3066 | 680.7189 | [7 empty] | 0.9217 | -0.0437 | 0.9224 | 6481.8867 | 0.8971 | 739.6745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -6.206 | -19.2267 | 20.2037 | 8015.3968 | 9.631 | 751.7755 | [5 empty] | 597.2346 | 628.5316 | 683.5798 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3842 | 740.2077 |  |  |  |  | 598.2821 | 627.9053 | 680.7606 | [7 empty] | 0.802 | 0.2386 | 0.8364 | 6467.6134 | 0.7014 | 740.0578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -6.2854 | -19.1763 | 20.1803 | 8012.1961 | 9.6053 | 752.0489 | [5 empty] | 598.5339 | 629.899 | 685.0671 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3855 | 740.5345 |  |  |  |  | 599.196 | 629.1158 | 680.921 | [7 empty] | 0.7786 | 0.4234 | 0.886 | 6457.1303 | 0.6551 | 740.3474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -6.3074 | -19.1771 | 20.188 | 8011.6584 | 9.6026 | 752.3219 | [5 empty] | 599.8347 | 631.268 | 686.5561 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3869 | 740.861 |  |  |  |  | 600.4975 | 630.8237 | 682.8856 | [7 empty] | 0.6406 | 0.4227 | 0.7671 | 6460.2026 | 0.538 | 740.7551 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -6.3394 | -19.1807 | 20.2013 | 8011.5935 | 9.6007 | 752.6073 | [5 empty] | 601.1371 | 632.6387 | 688.0469 | [5 empty] | 0.0003 | 0.0001 | 6499.3882 | 741.1871 |  |  |  |  | 601.4599 | 632.0311 | 683.6047 | [7 empty] | 0.6027 | 0.5202 | 0.7959 | 6455.2571 | 0.5155 | 741.0426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -6.4212 | -19.1317 | 20.1807 | 8008.2939 | 9.5777 | 752.9451 | [5 empty] | 602.441 | 634.011 | 689.5395 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3896 | 741.513 |  |  |  |  | 602.5972 | 633.2283 | 685.3166 | [7 empty] | 0.576 | 0.4584 | 0.7359 | 6459.5329 | 0.4888 | 741.3272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -6.4462 | -19.1261 | 20.1833 | 8007.3569 | 9.5722 | 753.2052 | [5 empty] | 603.7464 | 635.3849 | 691.0338 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3909 | 741.8386 |  |  |  |  | 603.729 | 634.5316 | 686.2206 | [7 empty] | 0.5646 | 0.5397 | 0.7809 | 6454.9877 | 0.4922 | 741.6365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -6.4725 | -19.1329 | 20.1982 | 8007.5145 | 9.5716 | 753.467 | [5 empty] | 605.0534 | 636.7605 | 692.5299 | [5 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 6499.3922 | 742.1639 |  |  |  |  | 605.5681 | 636.725 | 689.7625 | [7 empty] | 0.3921 | 0.3786 | 0.5449 | 6468.317 | 0.343 | 742.1555 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -6.5005 | -19.1354 | 20.2095 | 8007.0053 | 9.571 | 753.8018 | [5 empty] | 606.362 | 638.1376 | 694.0278 | [5 empty] | 0.0001 | 0.0001 | 6499.3935 | 742.4889 |  |  |  |  | 606.9438 | 637.9901 | 692.0276 | [7 empty] | 0.4055 | 0.2375 | 0.4698 | 6476.4393 | 0.3424 | 742.4541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -6.5419 | -19.1253 | 20.2133 | 8005.8612 | 9.565 | 754.1304 | [5 empty] | 607.672 | 639.5164 | 695.5275 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3948 | 742.8136 |  |  |  |  | 608.1084 | 639.5294 | 693.2866 | [7 empty] | 0.3114 | 0.3134 | 0.4417 | 6473.9797 | 0.2754 | 742.8166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -6.5842 | -19.1127 | 20.2151 | 8004.4583 | 9.5584 | 754.4746 | [5 empty] | 608.9837 | 640.8968 | 697.0289 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3961 | 743.138 |  |  |  |  | 609.7576 | 640.9004 | 695.6705 | [7 empty] | 0.3939 | 0.1637 | 0.4264 | 6481.1156 | 0.3387 | 743.1388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -6.5789 | -19.1135 | 20.214 | 8004.3937 | 9.5506 | 754.4678 | [5 empty] | 610.2968 | 642.2789 | 698.532 | [5 empty] | 0.0001 | 0 | 6499.3974 | 743.4621 |  |  |  |  | 610.6578 | 641.932 | 696.8822 | [7 empty] | 0.3559 | 0.1542 | 0.3878 | 6482.5122 | 0.3056 | 743.3808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -6.6714 | -19.0573 | 20.1913 | 7999.078 | 9.5345 | 755.182 | [5 empty] | 611.6115 | 643.6625 | 700.037 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3987 | 743.7859 |  |  |  |  | 611.6509 | 643.4277 | 698.2368 | [7 empty] | 0.2013 | 0.2152 | 0.2947 | 6482.2373 | 0.1815 | 743.731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -6.7375 | -19.0475 | 20.204 | 7997.9943 | 9.5322 | 755.6666 | [5 empty] | 612.9278 | 645.0478 | 701.5437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3999 | 744.1094 |  |  |  |  | 612.6215 | 644.5416 | 699.5283 | [7 empty] | 0.161 | 0.2075 | 0.2627 | 6483.5757 | 0.157 | 743.9912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.1264 | -0.4361 | 0.6121 | 11507.8763 | 0.9575 | [6 empty] | 0.6414 | 0.5784 | 0.5174 | [5 empty] | 0.4023 | 0.1103 | 4931.0339 | [5 empty] | 0.6272 | 0.5879 | 0.9821 | [7 empty] | 0.0496 | -0.4437 | 0.6568 | 12095.967 | 1.0115 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7711 | -0.2038 | 0.6269 | 4628.5919 | 1.582 | [6 empty] | 1.1089 | 0.8194 | 0.5393 | [5 empty] | 1.4549 | 0.3375 | 3144.0502 | [5 empty] | 1.1673 | 0.8526 | 0.9938 | [7 empty] | 1.208 | -0.2389 | 0.6271 | 5554.6603 | 0.9065 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.053 | 0.2934 | 1.6742 | 2244.3827 | 3.3645 | [6 empty] | 1.9695 | 1.2631 | 0.5795 | [5 empty] | 3.4472 | 0.7671 | 2244.3827 | [5 empty] | 2.1024 | 1.3302 | 1.0304 | [7 empty] | 3.308 | 0.1851 | 0.5984 | 1967.9906 | 0.9116 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.0838 | 1.0769 | 3.6292 | 2244.3827 | 5.0928 | [6 empty] | 3.2571 | 1.9269 | 0.6397 | [5 empty] | 6.4707 | 1.4184 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.2742 | 1.9405 | 1.0963 | [7 empty] | 5.9819 | 0.7478 | 0.8299 | 2244.3827 | 0.7945 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 16.3383 | 2.0646 | 5.7615 | 2244.3827 | 5.3461 | [6 empty] | 4.9973 | 2.8241 | 0.721 | [5 empty] | 10.5817 | 2.3038 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.9522 | 2.7954 | 1.1943 | [7 empty] | 9.9078 | 1.5312 | 1.0252 | 2244.3827 | 0.8126 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 25.4347 | 3.5099 | 9.6106 | 2244.3827 | 4.6554 | [6 empty] | 7.2111 | 3.9654 | 0.8245 | [5 empty] | 15.8244 | 3.4327 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.2893 | 3.98 | 1.2279 | [7 empty] | 15.5588 | 2.7828 | 0.7022 | 2244.3827 | 0.6655 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 36.4493 | 5.268 | 14.219 | 2244.3827 | 4.4045 | [6 empty] | 9.916 | 5.3598 | 0.9509 | [5 empty] | 22.2376 | 4.8137 | 2244.3827 | [5 empty] | 9.7859 | 5.2694 | 1.3247 | [7 empty] | 21.4853 | 4.0867 | 1.0462 | 2244.3827 | 0.7122 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 46.1876 | 6.833 | 16.7126 | 2244.3827 | 4.4073 | [6 empty] | 13.1274 | 7.0155 | 1.101 | [5 empty] | 29.4813 | 6.3731 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.6845 | 6.782 | 1.4148 | [7 empty] | 28.115 | 5.6244 | 1.558 | 2244.3827 | 0.7578 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 57.1942 | 8.6172 | 20.5202 | 2244.3827 | 4.7011 | [6 empty] | 16.8591 | 8.9393 | 1.2755 | [5 empty] | 36.6857 | 7.9234 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.7782 | 8.8577 | 1.5899 | [7 empty] | 36.2583 | 7.3245 | 0.7357 | 2244.3827 | 0.5695 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 67.4555 | 10.2874 | 23.6933 | 2244.3827 | 4.8932 | [6 empty] | 21.1236 | 11.1379 | 1.4748 | [5 empty] | 43.777 | 9.4489 | 2244.3827 | [5 empty] | 20.7788 | 10.9286 | 1.7835 | [7 empty] | 42.9426 | 8.8001 | 1.057 | 2244.3827 | 0.6133 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 77.7673 | 11.9686 | 27.0472 | 2244.3827 | 5.1249 | [6 empty] | 25.9321 | 13.6169 | 1.6995 | [5 empty] | 50.7394 | 10.9467 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.6374 | 13.82 | 1.8522 | [7 empty] | 52.0898 | 10.7338 | 1.3671 | 2244.3827 | 0.442 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 87.5079 | 13.5496 | 29.9594 | 2244.3827 | 5.2931 | [6 empty] | 31.2953 | 16.3818 | 1.9502 | [5 empty] | 57.57 | 12.4161 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.6383 | 15.9696 | 2.1585 | [7 empty] | 56.755 | 11.8246 | 1.007 | 2244.3827 | 0.564 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 96.0686 | 14.9355 | 31.8149 | 2244.3827 | 5.2984 | [6 empty] | 37.2227 | 19.4377 | 2.2273 | [5 empty] | 64.272 | 13.8578 | 2244.3827 | [5 empty] | 36.978 | 19.22 | 2.4023 | [7 empty] | 64.1095 | 13.4503 | 0.4387 | 2244.3827 | 0.3972 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 106.5098 | 16.6359 | 35.6847 | 2244.3827 | 5.6422 | [6 empty] | 43.7236 | 22.7891 | 2.5311 | [5 empty] | 70.8511 | 15.2732 | 2244.3827 | [5 empty] | 43.1021 | 22.3746 | 2.5234 | [7 empty] | 70.522 | 15.0018 | 0.4266 | 2244.3827 | 0.2645 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 115.3187 | 18.0582 | 38.0301 | 2244.3827 | 5.7474 | [6 empty] | 50.8065 | 26.4407 | 2.8622 | [5 empty] | 77.3142 | 16.6637 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.5707 | 26.1954 | 2.7929 | [7 empty] | 77.5287 | 16.5391 | 0.248 | 2244.3827 | 0.1402 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 123.9708 | 19.4504 | 40.3274 | 2244.3827 | 5.8534 | [6 empty] | 58.4795 | 30.3964 | 3.2209 | [5 empty] | 83.6684 | 18.0308 | 2244.3827 | [5 empty] | 57.6633 | 29.8727 | 3.1746 | [7 empty] | 83.3189 | 17.7882 | 0.4254 | 2244.3827 | 0.2339 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 132.6585 | 20.8521 | 42.7637 | 2244.3827 | 5.9952 | [6 empty] | 66.7502 | 34.6604 | 3.6074 | [5 empty] | 89.9202 | 19.376 | 2244.3827 | [5 empty] | 66.338 | 34.3272 | 3.474 | [7 empty] | 90.0399 | 19.2991 | 0.1423 | 2244.3827 | 0.1119 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 139.6535 | 21.9851 | 43.5962 | 2244.3827 | 5.8739 | [6 empty] | 75.626 | 39.2362 | 4.0223 | [5 empty] | 96.0763 | 20.7007 | 2244.3827 | [5 empty] | 75.247 | 38.8182 | 3.8389 | [7 empty] | 96.5247 | 20.5855 | 0.4629 | 2244.3827 | 0.1528 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 148.9276 | 23.4835 | 46.8085 | 2244.3827 | 6.1766 | [6 empty] | 85.1138 | 44.1276 | 4.4658 | [5 empty] | 102.1424 | 22.006 | 2244.3827 | [5 empty] | 83.8638 | 43.2803 | 4.3957 | [7 empty] | 101.8785 | 21.6699 | 0.4273 | 2244.3827 | 0.3039 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 156.6124 | 24.717 | 48.5093 | 2244.3827 | 6.2278 | [6 empty] | 95.2203 | 49.3379 | 4.9382 | [5 empty] | 108.124 | 23.2932 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.7103 | 47.9337 | 4.908 | [7 empty] | 106.8797 | 22.8197 | 1.3314 | 2244.3827 | 0.4621 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 164.2437 | 25.9478 | 50.2368 | 2244.3827 | 6.298 | [6 empty] | 105.9519 | 54.8705 | 5.4398 | [5 empty] | 114.026 | 24.5634 | 2244.3827 | [5 empty] | 103.5033 | 53.637 | 5.4166 | [7 empty] | 112.5912 | 24.2345 | 1.472 | 2244.3827 | 0.372 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 171.845 | 27.1689 | 52.0095 | 2244.3827 | 6.3937 | [6 empty] | 117.3146 | 60.7285 | 5.9709 | [5 empty] | 119.853 | 25.8174 | 2244.3827 | [5 empty] | 114.9985 | 59.4414 | 5.9147 | [7 empty] | 118.8648 | 25.4618 | 1.0502 | 2244.3827 | 0.3586 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 179.3127 | 28.3705 | 53.7197 | 2244.3827 | 6.4941 | [6 empty] | 129.3145 | 66.915 | 6.5318 | [5 empty] | 125.6091 | 27.0562 | 2244.3827 | [5 empty] | 128.8158 | 66.4336 | 6.214 | [7 empty] | 126.009 | 27.051 | 0.4 | 2244.3827 | 0.1962 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 187.4558 | 29.6824 | 56.1752 | 2244.3827 | 6.7512 | [6 empty] | 141.9571 | 73.4328 | 7.1227 | [5 empty] | 131.298 | 28.2806 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.3642 | 73.3401 | 6.7221 | [7 empty] | 132.3008 | 28.3913 | 1.0088 | 2244.3827 | 0.2509 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 193.5837 | 30.6618 | 56.6725 | 2244.3827 | 6.6324 | [6 empty] | 155.248 | 80.2848 | 7.744 | [5 empty] | 136.9234 | 29.4914 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.9833 | 79.4517 | 7.6097 | [7 empty] | 136.7828 | 29.3117 | 0.2281 | 2244.3827 | 0.1855 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 201.6966 | 31.9652 | 59.2222 | 2244.3827 | 6.9302 | [6 empty] | 169.1925 | 87.4738 | 8.3957 | [5 empty] | 142.4882 | 30.6891 | 2244.3827 | [5 empty] | 167.8754 | 86.6056 | 7.9115 | [7 empty] | 142.533 | 30.7161 | 0.0523 | 2244.3827 | 0.2925 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 208.6403 | 33.0812 | 60.6569 | 2244.3827 | 7.0069 | [6 empty] | 183.7957 | 95.0024 | 9.0783 | [5 empty] | 147.9954 | 31.8745 | 2244.3827 | [5 empty] | 182.1109 | 94.0083 | 8.7136 | [7 empty] | 147.7321 | 31.8314 | 0.2668 | 2244.3827 | 0.2458 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 215.6414 | 34.2017 | 62.2043 | 2244.3827 | 7.0891 | [6 empty] | 199.0627 | 102.8732 | 9.7919 | [5 empty] | 153.4477 | 33.0481 | 2244.3827 | [5 empty] | 196.8855 | 101.633 | 9.3894 | [7 empty] | 153.0244 | 32.9836 | 0.4282 | 2244.3827 | 0.2842 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 222.1925 | 35.2487 | 63.3534 | 2244.3827 | 7.0542 | [6 empty] | 214.9982 | 111.0887 | 10.5368 | [5 empty] | 158.8476 | 34.2105 | 2244.3827 | [5 empty] | 213.9057 | 110.3758 | 9.9761 | [7 empty] | 158.9527 | 34.3194 | 0.1513 | 2244.3827 | 0.2928 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 228.7914 | 36.3051 | 64.6009 | 2244.3827 | 7.0067 | [6 empty] | 231.6071 | 119.6512 | 11.3131 | [5 empty] | 164.1974 | 35.362 | 2244.3827 | [5 empty] | 227.8553 | 117.6134 | 10.973 | [7 empty] | 163.2431 | 35.1373 | 0.9804 | 2244.3827 | 0.3865 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 236.1854 | 37.4906 | 66.6936 | 2244.3827 | 7.1046 | [6 empty] | 248.8938 | 128.5633 | 12.1211 | [5 empty] | 169.4991 | 36.5033 | 2244.3827 | [5 empty] | 246.8417 | 127.427 | 12.1961 | [7 empty] | 168.9286 | 36.2512 | 0.6237 | 2244.3827 | 0.2425 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.0005 | 38.4277 | 67.4143 | 2244.3827 | 6.9615 | [6 empty] | 266.2909 | 137.5323 | 12.9343 | [5 empty] | 174.5912 | 37.5994 | 2244.3827 | [5 empty] | 263.8066 | 136.2062 | 13.0745 | [7 empty] | 173.8411 | 37.3068 | 0.8052 | 2244.3827 | 0.2772 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.6853 | -0.1468 | 0.7671 | 9788.3311 | 1.2427 | [6 empty] | 0.6241 | 0.7369 | 0.5489 | [5 empty] | -0.1405 | 0.3933 | 4950.0785 | [5 empty] | 0.6049 | 0.7503 | 1.0076 | [7 empty] | -0.4814 | -0.2007 | 0.6848 | 9493.2906 | 1.0143 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.428 | 1.3059 | 1.3335 | 5572.3214 | 2.2622 | [6 empty] | 1.0294 | 1.5479 | 0.6839 | [5 empty] | -1.1625 | 1.7265 | 4172.7391 | [5 empty] | 1.0147 | 1.5563 | 1.1062 | [7 empty] | -1.4502 | 1.0662 | 0.7202 | 5322.0142 | 0.8619 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.9085 | 4.3439 | 2.7937 | 4572.2464 | 3.8753 | [6 empty] | 1.7755 | 3.0406 | 0.9325 | [5 empty] | -3.1163 | 4.256 | 3898.7948 | [5 empty] | 1.8523 | 3.1133 | 1.3163 | [7 empty] | -3.2137 | 3.6992 | 0.5653 | 4262.8336 | 0.5296 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -11.101 | 8.9298 | 5.1072 | 4240.8576 | 4.9467 | [6 empty] | 2.8919 | 5.2741 | 1.3044 | [5 empty] | -6.0669 | 8.0691 | 3791.2914 | [5 empty] | 2.8674 | 5.2369 | 1.7395 | [7 empty] | -6.2392 | 7.2044 | 0.8817 | 4057.2675 | 0.6977 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -17.093 | 14.2751 | 7.5667 | 4097.8548 | 5.4496 | [6 empty] | 4.4007 | 8.2927 | 1.807 | [5 empty] | -9.685 | 12.7338 | 3740.7254 | [5 empty] | 4.4212 | 8.2706 | 2.1163 | [7 empty] | -9.6627 | 12.1237 | 0.6106 | 3844.9218 | 0.4069 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -23.1865 | 19.7655 | 10.2394 | 4019.0599 | 6.7487 | [6 empty] | 6.32 | 12.1327 | 2.4464 | [5 empty] | -13.2456 | 17.3115 | 3713.5072 | [5 empty] | 6.4262 | 12.1518 | 2.6843 | [7 empty] | -12.9833 | 16.8927 | 0.4941 | 3753.0905 | 0.3091 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -29.0973 | 25.093 | 12.8456 | 3973.504 | 7.4282 | [6 empty] | 8.6651 | 16.8245 | 3.2276 | [5 empty] | -16.6957 | 21.745 | 3697.3655 | [5 empty] | 8.8403 | 16.7426 | 3.2857 | [7 empty] | -15.9262 | 21.462 | 0.8199 | 3684.1079 | 0.4752 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -34.8735 | 30.3026 | 15.441 | 3944.3003 | 7.6939 | [6 empty] | 11.4494 | 22.395 | 4.1552 | [5 empty] | -20.0338 | 26.0355 | 3687.0811 | [5 empty] | 11.4252 | 22.2245 | 4.0809 | [7 empty] | -19.7396 | 25.9496 | 0.3065 | 3676.1193 | 0.16 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -40.4384 | 35.314 | 17.9171 | 3924.9174 | 7.8989 | [6 empty] | 14.6848 | 28.8681 | 5.233 | [5 empty] | -23.2682 | 30.1947 | 3680.1596 | [5 empty] | 14.704 | 28.5749 | 5.0397 | [7 empty] | -22.6382 | 30.1274 | 0.6336 | 3654.9194 | 0.346 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -45.696 | 40.0349 | 20.1395 | 3912.081 | 8.0328 | [6 empty] | 18.3821 | 36.2652 | 6.4647 | [5 empty] | -26.4094 | 34.236 | 3675.296 | [5 empty] | 18.2688 | 36.1545 | 6.3035 | [7 empty] | -26.4742 | 34.3535 | 0.1343 | 3667.5007 | 0.1074 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -50.8694 | 44.6738 | 22.3681 | 3902.6036 | 8.1697 | [6 empty] | 22.5511 | 44.6061 | 7.8535 | [5 empty] | -29.4672 | 38.1716 | 3671.7577 | [5 empty] | 22.2844 | 44.3168 | 7.6013 | [7 empty] | -29.5964 | 38.2817 | 0.1698 | 3664.4623 | 0.1385 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -56.0514 | 49.3249 | 24.708 | 3894.9385 | 8.335 | [6 empty] | 27.2009 | 53.9089 | 9.4025 | [5 empty] | -32.4502 | 42.0126 | 3669.109 | [5 empty] | 26.5424 | 53.6935 | 9.4 | [7 empty] | -33.5094 | 42.0615 | 1.0603 | 3690.9708 | 0.4552 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -60.7625 | 53.5329 | 26.5569 | 3890.0767 | 8.4229 | [6 empty] | 32.3399 | 64.1906 | 11.1145 | [5 empty] | -35.366 | 45.7682 | 3667.0782 | [5 empty] | 32.1197 | 64.2875 | 11.1246 | [7 empty] | -35.8873 | 45.8784 | 0.5328 | 3674.9795 | 0.1932 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -65.7885 | 58.0288 | 28.8727 | 3885.4624 | 8.5807 | [6 empty] | 37.9762 | 75.467 | 12.9921 | [5 empty] | -38.2209 | 49.4464 | 3665.4894 | [5 empty] | 37.5722 | 74.9925 | 12.8859 | [7 empty] | -38.3864 | 49.3608 | 0.1864 | 3668.893 | 0.1326 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -70.6769 | 62.391 | 31.0917 | 3882.1274 | 8.7208 | [6 empty] | 44.117 | 87.7529 | 15.0378 | [5 empty] | -41.0203 | 53.0541 | 3664.2243 | [5 empty] | 43.7716 | 87.5676 | 15.0284 | [7 empty] | -41.3794 | 53.0451 | 0.3593 | 3670.5656 | 0.1407 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -75.3612 | 66.574 | 33.1302 | 3879.2406 | 8.8278 | [6 empty] | 50.7694 | 101.0624 | 17.2539 | [5 empty] | -43.7689 | 56.5971 | 3663.2019 | [5 empty] | 50.3757 | 101.0171 | 17.3153 | [7 empty] | -44.3073 | 56.6201 | 0.5389 | 3672.2784 | 0.189 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -79.9288 | 70.6423 | 35.0855 | 3877.2605 | 8.9196 | [6 empty] | 57.9401 | 115.4087 | 19.6427 | [5 empty] | -46.4708 | 60.0804 | 3662.3644 | [5 empty] | 57.9819 | 115.1891 | 19.4605 | [7 empty] | -46.208 | 60.0852 | 0.2628 | 3656.3064 | 0.1083 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -84.4028 | 74.6335 | 36.986 | 3875.3376 | 8.9959 | [6 empty] | 65.6354 | 130.8046 | 22.2063 | [5 empty] | -49.1295 | 63.5087 | 3661.6705 | [5 empty] | 65.9829 | 130.6444 | 21.374 | [7 empty] | -48.4675 | 63.837 | 0.7389 | 3638.2801 | 0.3572 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -88.9687 | 78.7079 | 39.0531 | 3873.6637 | 9.0943 | [6 empty] | 73.8613 | 147.2621 | 24.9466 | [5 empty] | -51.7481 | 66.8856 | 3661.0894 | [5 empty] | 73.4696 | 146.8952 | 24.4669 | [7 empty] | -51.889 | 67.0628 | 0.2264 | 3655.9942 | 0.1025 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -93.4826 | 82.7237 | 41.1029 | 3872.4491 | 9.1889 | [6 empty] | 82.6236 | 164.7928 | 27.8656 | [5 empty] | -54.3293 | 70.2148 | 3660.5984 | [5 empty] | 82.5152 | 164.2624 | 27.4577 | [7 empty] | -54.0472 | 70.2459 | 0.2839 | 3653.3735 | 0.1327 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -97.7837 | 86.5578 | 42.9418 | 3871.2029 | 9.2495 | [6 empty] | 91.9278 | 183.4077 | 30.9651 | [5 empty] | -56.8756 | 73.4991 | 3660.1799 | [5 empty] | 92.2718 | 183.7602 | 30.5324 | [7 empty] | -56.6994 | 73.755 | 0.3106 | 3651.005 | 0.1499 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -102.1629 | 90.4544 | 44.9183 | 3870.2994 | 9.3298 | [6 empty] | 101.7793 | 203.1174 | 34.2469 | [5 empty] | -59.389 | 76.7415 | 3659.8203 | [5 empty] | 102.3457 | 203.4264 | 34.0941 | [7 empty] | -59.0065 | 76.8189 | 0.3903 | 3653.0857 | 0.1342 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -106.4415 | 94.2658 | 46.8144 | 3869.4158 | 9.397 | [6 empty] | 112.1831 | 223.9322 | 37.7128 | [5 empty] | -61.8715 | 79.9442 | 3659.5095 | [5 empty] | 112.3671 | 223.7745 | 37.4413 | [7 empty] | -61.5892 | 79.9839 | 0.285 | 3654.1909 | 0.0962 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -110.7211 | 98.0757 | 48.7504 | 3868.6191 | 9.4685 | [6 empty] | 123.1442 | 245.862 | 41.3643 | [5 empty] | -64.3248 | 83.1095 | 3659.2391 | [5 empty] | 123.2634 | 245.7762 | 41.4337 | [7 empty] | -64.1813 | 83.0452 | 0.1573 | 3658.8944 | 0.0324 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -114.673 | 101.5951 | 50.3226 | 3867.9565 | 9.4922 | [6 empty] | 134.6674 | 268.9163 | 45.203 | [5 empty] | -66.7505 | 86.2394 | 3659.0022 | [5 empty] | 135.4303 | 268.7896 | 44.9585 | [7 empty] | -66.0363 | 86.204 | 0.7151 | 3650.7056 | 0.1867 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -118.9105 | 105.3705 | 52.2801 | 3867.2962 | 9.5643 | [6 empty] | 146.7572 | 293.1043 | 49.2305 | [5 empty] | -69.1501 | 89.3357 | 3658.7939 | [5 empty] | 147.4984 | 293.3853 | 49.3714 | [7 empty] | -68.7126 | 89.27 | 0.4424 | 3655.6802 | 0.102 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -122.9079 | 108.9265 | 53.9755 | 3866.8012 | 9.6041 | [6 empty] | 159.4181 | 318.435 | 53.4483 | [5 empty] | -71.5248 | 92.4 | 3658.6097 | [5 empty] | 160.8729 | 319.571 | 52.6062 | [7 empty] | -70.8913 | 92.7727 | 0.735 | 3644.2867 | 0.2688 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -126.9669 | 112.5431 | 55.7799 | 3866.2206 | 9.6558 | [6 empty] | 172.6545 | 344.917 | 57.8577 | [5 empty] | -73.8758 | 95.4339 | 3658.4461 | [5 empty] | 172.6374 | 345.7093 | 58.0904 | [7 empty] | -74.2454 | 95.5337 | 0.3829 | 3661.58 | 0.094 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -131.0279 | 116.1617 | 57.6172 | 3865.7361 | 9.7109 | [6 empty] | 186.4706 | 372.5586 | 62.4603 | [5 empty] | -76.2041 | 98.4388 | 3658.3 | [5 empty] | 186.1522 | 371.1812 | 62.3112 | [7 empty] | -75.8436 | 98.2322 | 0.4155 | 3656.9579 | 0.1058 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -134.8818 | 119.5955 | 59.2299 | 3865.2963 | 9.74 | [6 empty] | 200.8704 | 401.3682 | 67.2573 | [5 empty] | -78.5109 | 101.4159 | 3658.1694 | [5 empty] | 200.4463 | 400.8296 | 67.8162 | [7 empty] | -78.6106 | 101.1922 | 0.2449 | 3663.401 | 0.0932 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -138.9671 | 123.2423 | 61.1561 | 3864.7818 | 9.803 | [6 empty] | 215.8579 | 431.3536 | 72.2501 | [5 empty] | -80.797 | 104.3664 | 3658.0519 | [5 empty] | 216.43 | 431.1556 | 73.0625 | [7 empty] | -80.415 | 104.0572 | 0.4915 | 3660.435 | 0.0861 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -142.6605 | 126.5625 | 62.7306 | 3864.0556 | 9.8295 | [6 empty] | 230.9411 | 461.5305 | 77.2749 | [5 empty] | -82.9927 | 107.2004 | 3657.949 | [5 empty] | 230.8902 | 460.8168 | 78.2541 | [7 empty] | -82.8224 | 106.8219 | 0.415 | 3663.2468 | 0.1053 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.2366 | -0.8302 | 0.6104 | 4.391e+18 | 1.1436 | [6 empty] | 0.5682 | 0.5341 | 0.8107 | [5 empty] | 0.0834 | -0.3103 | 9786.4143 | [5 empty] | 0.5228 | 0.5313 | 1.217 | [7 empty] | -0.2478 | -0.7222 | 0.5284 | 4.391e+18 | 0.9717 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.2552 | -1.8636 | 0.6282 | 4.391e+18 | 1.7269 | [6 empty] | 0.7726 | 0.6159 | 1.887 | [5 empty] | -0.007 | -1.2865 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 0.6706 | 0.5893 | 1.9985 | [7 empty] | -0.2663 | -1.3559 | 0.2684 | 4.391e+18 | 0.7796 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.2994 | -3.2529 | 0.71 | 2.9273e+18 | 2.715 | [6 empty] | 1.1489 | 0.7664 | 3.868 | [5 empty] | -0.116 | -2.567 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.0268 | 0.7336 | 3.815 | [7 empty] | -0.3055 | -2.4999 | 0.201 | 4.391e+18 | 0.7802 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.3785 | -5.0605 | 0.9591 | 2.9273e+18 | 3.4305 | [6 empty] | 1.7119 | 0.9917 | 6.8322 | [5 empty] | -0.2379 | -4.1118 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.5746 | 0.9519 | 6.6334 | [7 empty] | -0.3754 | -3.9652 | 0.201 | 2.9273e+18 | 0.7226 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.4734 | -6.9929 | 1.0012 | 2.9273e+18 | 2.9234 | [6 empty] | 2.4728 | 1.2961 | 10.8385 | [5 empty] | -0.38 | -5.9961 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.332 | 1.2643 | 10.6319 | [7 empty] | -0.5169 | -5.858 | 0.1945 | 4.391e+18 | 0.6214 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.6209 | -9.8165 | 1.5323 | 2.9273e+18 | 3.1366 | [6 empty] | 3.4407 | 1.6834 | 15.9347 | [5 empty] | -0.5489 | -8.2859 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.2974 | 1.6489 | 15.6228 | [7 empty] | -0.6521 | -8.1136 | 0.2008 | 2.9273e+18 | 0.4483 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.7976 | -13.1682 | 2.1435 | 2.9273e+18 | 3.6586 | [6 empty] | 4.6233 | 2.1566 | 22.1615 | [5 empty] | -0.7488 | -11.0253 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.5561 | 2.1265 | 22.1961 | [7 empty] | -0.8116 | -10.9439 | 0.1028 | 4.391e+18 | 0.2191 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.9886 | -16.6636 | 2.4195 | 4.391e+18 | 3.572 | [6 empty] | 6.0275 | 2.7184 | 29.5545 | [5 empty] | -0.9824 | -14.2442 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 5.7617 | 2.6263 | 28.4841 | [7 empty] | -1.0216 | -13.7436 | 0.5021 | 4.391e+18 | 0.4819 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -1.2411 | -21.2677 | 3.3034 | 4.391e+18 | 3.6773 | [6 empty] | 7.6591 | 3.3713 | 38.1452 | [5 empty] | -1.2515 | -17.9643 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.472 | 3.2852 | 37.4004 | [7 empty] | -1.2513 | -17.5491 | 0.4153 | 4.391e+18 | 0.1935 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -1.5238 | -26.4502 | 4.2476 | 4.391e+18 | 3.6987 | [6 empty] | 9.5237 | 4.1173 | 47.9624 | [5 empty] | -1.5577 | -22.2028 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.2111 | 4.0135 | 46.1365 | [7 empty] | -1.5008 | -21.5267 | 0.6785 | 2.9273e+18 | 0.3234 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -1.853 | -32.4234 | 5.4501 | 4.391e+18 | 3.7225 | [6 empty] | 11.6261 | 4.9585 | 59.0321 | [5 empty] | -1.902 | -26.9735 | 4.391e+18 | [5 empty] | 11.5431 | 4.9176 | 58.8065 | [7 empty] | -1.9168 | -26.7972 | 0.177 | 4.391e+18 | 0.0481 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -2.2033 | -38.8336 | 6.556 | 2.9273e+18 | 3.7651 | [6 empty] | 13.971 | 5.8968 | 71.3784 | [5 empty] | -2.2846 | -32.2781 | 4.391e+18 | [5 empty] | 14.046 | 5.9157 | 71.9691 | [7 empty] | -2.3176 | -32.4427 | 0.1678 | 2.9273e+18 | 0.0694 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -2.5161 | -44.5152 | 6.7868 | 2.9273e+18 | 3.7429 | [6 empty] | 16.5627 | 6.9338 | 85.0239 | [5 empty] | -2.6782 | -37.7303 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.6508 | 6.9616 | 85.7102 | [7 empty] | -2.7209 | -37.923 | 0.1974 | 4.391e+18 | 0.0674 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -2.8989 | -51.4254 | 8.3013 | 4.391e+18 | 3.9309 | [6 empty] | 19.4051 | 8.071 | 99.9894 | [5 empty] | -3.068 | -43.1258 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.2812 | 8.0171 | 99.0561 | [7 empty] | -2.9986 | -42.8464 | 0.2879 | 2.9273e+18 | 0.0838 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -3.232 | -57.5279 | 9.0708 | 4.391e+18 | 3.9931 | [6 empty] | 22.5019 | 9.3101 | 116.2948 | [5 empty] | -3.4536 | -48.4598 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.5615 | 9.2988 | 116.3268 | [7 empty] | -3.3755 | -48.4455 | 0.0794 | 4.391e+18 | 0.0838 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -3.5635 | -63.5035 | 9.7767 | 4.391e+18 | 4.0412 | [6 empty] | 25.8568 | 10.6525 | 133.9586 | [5 empty] | -3.8347 | -53.7306 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.0136 | 10.6703 | 134.4983 | [7 empty] | -3.7594 | -53.8477 | 0.1392 | 4.391e+18 | 0.0959 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -3.8873 | -69.3759 | 10.4427 | 4.391e+18 | 4.088 | [6 empty] | 29.473 | 12.0994 | 152.9985 | [5 empty] | -4.2113 | -58.9382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 29.2159 | 11.9687 | 150.7014 | [7 empty] | -4.0134 | -58.4072 | 0.5667 | 4.391e+18 | 0.1702 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -4.1613 | -74.3532 | 10.2784 | 4.391e+18 | 4.0133 | [6 empty] | 33.3538 | 13.6521 | 173.4313 | [5 empty] | -4.5833 | -64.0834 | 4.391e+18 | [5 empty] | 33.4959 | 13.6353 | 173.1471 | [7 empty] | -4.376 | -64.0296 | 0.2142 | 4.391e+18 | 0.1602 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -4.5113 | -80.7304 | 11.571 | 2.9273e+18 | 4.148 | [6 empty] | 37.5022 | 15.312 | 195.273 | [5 empty] | -4.951 | -69.1678 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 37.6361 | 15.2852 | 194.9711 | [7 empty] | -4.7493 | -69.1038 | 0.2116 | 4.391e+18 | 0.1505 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -4.8153 | -86.2461 | 12.0631 | 4.391e+18 | 4.1688 | [6 empty] | 41.9211 | 17.08 | 218.539 | [5 empty] | -5.3143 | -74.1933 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.2036 | 17.1326 | 218.8177 | [7 empty] | -5.1232 | -74.2929 | 0.2155 | 4.391e+18 | 0.1346 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -5.1209 | -91.7527 | 12.6029 | 2.9273e+18 | 4.197 | [6 empty] | 46.6132 | 18.9575 | 243.2439 | [5 empty] | -5.6735 | -79.162 | 4.391e+18 | [5 empty] | 46.9437 | 18.9949 | 243.4225 | [7 empty] | -5.4205 | -79.2301 | 0.2621 | 2.9273e+18 | 0.1707 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -5.4142 | -97.101 | 13.0396 | 2.9273e+18 | 4.212 | [6 empty] | 51.5814 | 20.9453 | 269.4019 | [5 empty] | -6.0287 | -84.0759 | 4.391e+18 | [5 empty] | 51.3817 | 20.8337 | 265.7303 | [7 empty] | -5.666 | -83.5626 | 0.6285 | 4.391e+18 | 0.21 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -5.7073 | -102.4368 | 13.5164 | 2.9273e+18 | 4.2335 | [6 empty] | 56.8281 | 23.0446 | 297.0265 | [5 empty] | -6.38 | -88.9372 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.5945 | 22.8993 | 292.8409 | [7 empty] | -5.9753 | -88.3692 | 0.6974 | 2.9273e+18 | 0.2277 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -6.0313 | -108.1915 | 14.4603 | 2.9273e+18 | 4.3105 | [6 empty] | 62.3558 | 25.2563 | 326.1308 | [5 empty] | -6.7276 | -93.7479 | 4.391e+18 | [5 empty] | 62.4387 | 25.1657 | 324.4074 | [7 empty] | -6.3996 | -93.5124 | 0.4039 | 4.391e+18 | 0.1866 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -6.2858 | -112.8264 | 14.3377 | 2.9273e+18 | 4.2562 | [6 empty] | 68.167 | 27.5815 | 356.7275 | [5 empty] | -7.0717 | -98.5102 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.0583 | 27.4033 | 353.8072 | [7 empty] | -6.7174 | -98.109 | 0.5352 | 2.9273e+18 | 0.2003 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -6.6012 | -118.4449 | 15.2408 | 2.9273e+18 | 4.3288 | [6 empty] | 74.264 | 30.021 | 388.8289 | [5 empty] | -7.4123 | -103.2258 | 4.391e+18 | [5 empty] | 74.1323 | 29.9245 | 385.4629 | [7 empty] | -7.0964 | -102.848 | 0.4925 | 2.9273e+18 | 0.1568 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -6.8901 | -123.579 | 15.7059 | 2.9273e+18 | 4.3462 | [6 empty] | 80.649 | 32.5757 | 422.4467 | [5 empty] | -7.7497 | -107.8966 | 4.391e+18 | [5 empty] | 80.5348 | 32.5768 | 418.4013 | [7 empty] | -7.4258 | -107.5226 | 0.4948 | 2.9273e+18 | 0.149 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -7.1707 | -128.5161 | 16.0178 | 2.9273e+18 | 4.3446 | [6 empty] | 87.3242 | 35.2466 | 457.5925 | [5 empty] | -8.0839 | -112.5243 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 87.1164 | 35.1016 | 452.615 | [7 empty] | -7.6591 | -112.013 | 0.6648 | 2.9273e+18 | 0.1993 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -7.44 | -133.2461 | 16.1649 | 4.391e+18 | 4.3234 | [6 empty] | 94.2917 | 38.0344 | 494.2774 | [5 empty] | -8.4151 | -117.1106 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 94.0137 | 37.8654 | 488.7947 | [7 empty] | -7.9924 | -116.5664 | 0.6891 | 2.9273e+18 | 0.195 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -7.7189 | -138.0928 | 16.4677 | 2.9273e+18 | 4.3201 | [6 empty] | 101.5536 | 40.94 | 532.5123 | [5 empty] | -8.7434 | -121.6571 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.9685 | 40.6836 | 524.5746 | [7 empty] | -8.2657 | -120.8918 | 0.9021 | 2.9273e+18 | 0.2231 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -8.0299 | -143.3095 | 17.1759 | 2.9273e+18 | 4.36 | [6 empty] | 109.1119 | 43.9642 | 572.3077 | [5 empty] | -9.0688 | -126.1651 | 4.391e+18 | [5 empty] | 109.3271 | 44.0431 | 568.8054 | [7 empty] | -8.6713 | -125.9228 | 0.4655 | 4.391e+18 | 0.1594 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -8.3155 | -147.6368 | 17.173 | 2.9273e+18 | 4.302 | [6 empty] | 116.7184 | 47.0077 | 612.3573 | [5 empty] | -9.3815 | -130.497 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.193 | 47.3406 | 609.4052 | [7 empty] | -9.017 | -130.3922 | 0.3792 | 4.391e+18 | 0.1594 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -9.381 | -3.6031 | 4.5022 | 25930.627 | 5.0037 | [6 empty] | 4.0924 | 5.7544 | 7.6253 | [5 empty] | -5.5862 | -1.1804 | 9988.1385 | [5 empty] | 3.9622 | 5.6722 | 7.6393 | [7 empty] | -5.8106 | -1.2888 | 0.2493 | 10403.309 | 0.3495 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -7.2476 | -25.9001 | 6.2036 | 4.391e+18 | 3.1287 | [6 empty] | 8.408 | 7.4812 | 30.3475 | [5 empty] | -5.1918 | -20.047 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.4499 | 7.4651 | 30.9782 | [7 empty] | -5.2457 | -20.4364 | 0.3931 | 4.391e+18 | 0.22 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -6.5927 | -48.5964 | 9.1824 | 2.9273e+18 | 3.334 | [6 empty] | 16.3516 | 10.6595 | 72.1714 | [5 empty] | -5.5113 | -39.4779 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.4402 | 10.7616 | 71.5648 | [7 empty] | -5.3743 | -39.3148 | 0.213 | 4.391e+18 | 0.1837 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -6.7943 | -70.4198 | 11.7121 | 2.9273e+18 | 3.8589 | [6 empty] | 28.2373 | 15.4152 | 134.7516 | [5 empty] | -6.2589 | -58.7199 | 4.391e+18 | [5 empty] | 28.2243 | 15.4249 | 133.6027 | [7 empty] | -6.0859 | -58.476 | 0.299 | 2.9273e+18 | 0.1358 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -7.3493 | -91.2691 | 13.5874 | 4.391e+18 | 4.0644 | [6 empty] | 44.3016 | 21.8428 | 219.3321 | [5 empty] | -7.2125 | -77.6825 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.5887 | 21.9306 | 219.5198 | [7 empty] | -7.0187 | -77.7614 | 0.2093 | 2.9273e+18 | 0.1334 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -8.0893 | -111.9918 | 15.7421 | 2.9273e+18 | 4.2589 | [6 empty] | 64.7364 | 30.019 | 326.9239 | [5 empty] | -8.2636 | -96.2507 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.6564 | 30.0675 | 322.7822 | [7 empty] | -7.8831 | -95.7565 | 0.6237 | 2.9273e+18 | 0.201 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -8.9021 | -131.5209 | 17.1582 | 4.391e+18 | 4.3071 | [6 empty] | 89.7047 | 40.0093 | 458.3855 | [5 empty] | -9.3592 | -114.3688 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.2996 | 40.3126 | 458.7512 | [7 empty] | -9.1513 | -114.5019 | 0.2468 | 2.9273e+18 | 0.1224 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -9.8344 | -150.0328 | 18.1501 | 4.391e+18 | 4.2502 | [6 empty] | 119.099 | 51.7704 | 613.1503 | [5 empty] | -10.4635 | -131.8936 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.8802 | 52.3554 | 612.5993 | [7 empty] | -10.2376 | -131.9856 | 0.2439 | 4.391e+18 | 0.1715 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -32.9173 | 19.3687 | 13.6675 | 5103.4378 | 7.6164 | [6 empty] | 12.6499 | 22.8754 | 10.476 | [5 empty] | -19.3012 | 18.185 | 4486.9436 | [5 empty] | 12.6047 | 22.8464 | 10.5514 | [7 empty] | -19.3968 | 18.0783 | 0.1433 | 4504.5736 | 0.1055 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -27.6474 | -9.0555 | 11.5479 | 23760.5792 | 6.2966 | [6 empty] | 16.9655 | 24.6021 | 33.1983 | [5 empty] | -17.3996 | -3.7321 | 10522.3863 | [5 empty] | 16.9901 | 24.7184 | 33.9595 | [7 empty] | -17.7332 | -4.2335 | 0.6023 | 10927.5487 | 0.3299 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -22.2976 | -42.101 | 13.9233 | 4.391e+18 | 4.5937 | [6 empty] | 24.9091 | 27.7805 | 75.0222 | [5 empty] | -15.5084 | -29.945 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.9068 | 27.8722 | 73.3265 | [7 empty] | -15.2721 | -28.9247 | 1.0474 | 4.391e+18 | 0.3257 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -18.7677 | -70.486 | 16.5896 | 2.9273e+18 | 3.5693 | [6 empty] | 36.7949 | 32.5362 | 137.6024 | [5 empty] | -14.2669 | -54.5186 | 4.391e+18 | [5 empty] | 36.882 | 32.7925 | 136.1503 | [7 empty] | -14.1713 | -53.8338 | 0.6915 | 4.391e+18 | 0.1701 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -16.7647 | -94.4012 | 18.1257 | 4.391e+18 | 3.4999 | [6 empty] | 52.8591 | 38.9637 | 222.1828 | [5 empty] | -13.6839 | -76.5392 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 52.9119 | 39.2555 | 220.3776 | [7 empty] | -13.6267 | -75.9784 | 0.5637 | 2.9273e+18 | 0.1704 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -15.6862 | -116.2745 | 19.766 | 4.391e+18 | 3.876 | [6 empty] | 73.2939 | 47.14 | 329.7746 | [5 empty] | -13.5883 | -96.6201 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.5671 | 47.6863 | 327.8502 | [7 empty] | -13.5114 | -96.1512 | 0.4752 | 4.391e+18 | 0.2139 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -15.2531 | -136.0497 | 20.7007 | 2.9273e+18 | 4.0542 | [6 empty] | 98.2622 | 57.1303 | 461.2363 | [5 empty] | -13.8232 | -115.3984 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 98.4377 | 57.5256 | 457.634 | [7 empty] | -13.5716 | -114.8669 | 0.5881 | 4.391e+18 | 0.1753 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -15.3667 | -154.4381 | 21.3157 | 2.9273e+18 | 4.0543 | [6 empty] | 127.6565 | 68.8914 | 616.0011 | [5 empty] | -14.2742 | -133.1504 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.9713 | 69.6186 | 612.656 | [7 empty] | -14.1656 | -132.7412 | 0.4233 | 4.391e+18 | 0.2192 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -54.7516 | 41.7953 | 23.4384 | 4310.4469 | 8.5545 | [6 empty] | 28.4014 | 54.3892 | 15.7234 | [5 empty] | -31.9012 | 36.5783 | 3972.5085 | [5 empty] | 27.8424 | 54.2918 | 15.6285 | [7 empty] | -32.8626 | 36.7445 | 0.9757 | 3988.0506 | 0.3945 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -50.1135 | 18.488 | 19.9355 | 6456.5275 | 8.2815 | [6 empty] | 32.717 | 56.116 | 38.4456 | [5 empty] | -30.1923 | 19.2441 | 5390.2048 | [5 empty] | 32.5883 | 56.6118 | 38.4715 | [7 empty] | -31.0123 | 19.6476 | 0.9139 | 5383.743 | 0.3805 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -43.5603 | -15.686 | 18.4682 | 27953.8669 | 6.8572 | [6 empty] | 40.6606 | 59.2943 | 80.2695 | [5 empty] | -27.8442 | -5.9866 | 10623.9374 | [5 empty] | 40.535 | 59.4561 | 81.1798 | [7 empty] | -28.3641 | -6.3314 | 0.6238 | 10844.5441 | 0.264 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -37.4413 | -50.2348 | 20.4234 | 4.391e+18 | 5.4056 | [6 empty] | 52.5463 | 64.05 | 142.8497 | [5 empty] | -25.5206 | -33.6513 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 52.2844 | 64.1476 | 141.7553 | [7 empty] | -25.7927 | -33.0928 | 0.6213 | 2.1955e+18 | 0.3844 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -32.6963 | -80.8044 | 22.3997 | 4.391e+18 | 4.875 | [6 empty] | 68.6106 | 70.4776 | 227.4302 | [5 empty] | -23.6139 | -60.3286 | 4.391e+18 | [5 empty] | 68.6538 | 70.8011 | 226.1749 | [7 empty] | -23.6641 | -59.7436 | 0.5872 | 4.391e+18 | 0.14 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -29.1528 | -108.1648 | 24.3532 | 2.9273e+18 | 3.9623 | [6 empty] | 89.0453 | 78.6539 | 335.022 | [5 empty] | -22.2328 | -84.8154 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.6834 | 79.6754 | 334.2174 | [7 empty] | -22.2635 | -84.1406 | 0.6755 | 4.391e+18 | 0.2601 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -26.7666 | -131.6837 | 25.1779 | 4.391e+18 | 3.6877 | [6 empty] | 114.0137 | 88.6441 | 466.4836 | [5 empty] | -21.3365 | -107.0984 | 4.391e+18 | [5 empty] | 114.3367 | 89.5141 | 461.2196 | [7 empty] | -21.0928 | -105.8595 | 1.2626 | 4.391e+18 | 0.2709 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -25.4856 | -152.3086 | 25.3316 | 4.391e+18 | 3.7314 | [6 empty] | 143.408 | 100.4052 | 621.2484 | [5 empty] | -20.8392 | -127.4067 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.2018 | 101.7667 | 619.8853 | [7 empty] | -20.9002 | -126.8287 | 0.5812 | 2.9273e+18 | 0.329 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -74.4599 | 61.1382 | 32.2408 | 4091.2645 | 9.052 | [6 empty] | 51.97 | 101.5427 | 23.5748 | [5 empty] | -43.358 | 52.6443 | 3820.3054 | [5 empty] | 51.7099 | 101.689 | 24.2955 | [7 empty] | -43.9586 | 52.326 | 0.6797 | 3846.99 | 0.3297 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -70.8032 | 43.0075 | 29.0413 | 4994.7794 | 9.1629 | [6 empty] | 56.2856 | 103.2695 | 46.2971 | [5 empty] | -41.9927 | 39.3538 | 4469.0032 | [5 empty] | 56.6713 | 104.0484 | 46.7267 | [7 empty] | -42.1972 | 39.4485 | 0.2254 | 4472.756 | 0.1638 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -64.7788 | 13.0235 | 25.4188 | 7960.3682 | 8.8229 | [6 empty] | 64.2291 | 106.4478 | 88.121 | [5 empty] | -39.8633 | 18.057 | 6098.1872 | [5 empty] | 64.5394 | 107.227 | 88.078 | [7 empty] | -40.1029 | 18.4705 | 0.4779 | 6065.3066 | 0.2308 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -58.0491 | -21.5371 | 24.6914 | 29755.3825 | 7.4597 | [6 empty] | 76.1149 | 111.2035 | 150.7012 | [5 empty] | -37.3723 | -8.0413 | 10657.993 | [5 empty] | 76.373 | 112.1213 | 149.7805 | [7 empty] | -37.6604 | -7.173 | 0.9149 | 10394.9626 | 0.5069 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -51.8471 | -55.3337 | 25.8721 | 4.391e+18 | 6.1421 | [6 empty] | 92.1792 | 117.6311 | 235.2816 | [5 empty] | -34.9049 | -35.7805 | 87195.686 | [5 empty] | 92.1909 | 118.1258 | 233.3849 | [7 empty] | -35.021 | -34.9029 | 0.8852 | 66114.4005 | 0.3835 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -46.4386 | -87.4107 | 27.9909 | 4.391e+18 | 5.7585 | [6 empty] | 112.6139 | 125.8074 | 342.8734 | [5 empty] | -32.7127 | -63.0163 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.1595 | 126.8915 | 339.7357 | [7 empty] | -32.597 | -61.7121 | 1.3093 | 4.391e+18 | 0.2917 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -42.2197 | -115.5291 | 29.1242 | 4.391e+18 | 5.137 | [6 empty] | 137.5823 | 135.7976 | 474.3351 | [5 empty] | -30.9074 | -88.6916 | 4.391e+18 | [5 empty] | 138.1267 | 136.9114 | 471.9104 | [7 empty] | -30.8923 | -87.7346 | 0.9571 | 4.391e+18 | 0.2182 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -39.3717 | -139.8303 | 29.2239 | 4.391e+18 | 4.6121 | [6 empty] | 166.9765 | 147.5587 | 629.0999 | [5 empty] | -29.515 | -112.3189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 167.805 | 149.2161 | 625.8983 | [7 empty] | -29.5236 | -111.1993 | 1.1196 | 4.391e+18 | 0.3018 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -92.8137 | 78.5964 | 40.4451 | 3999.4299 | 9.3744 | [6 empty] | 83.8241 | 165.2731 | 34.1864 | [5 empty] | -54.0104 | 67.1898 | 3755.6994 | [5 empty] | 83.8427 | 164.9276 | 34.1749 | [7 empty] | -53.7572 | 67.0713 | 0.2796 | 3754.4086 | 0.0786 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -89.8589 | 64.2251 | 37.6869 | 4501.6256 | 9.5861 | [6 empty] | 88.1398 | 166.9999 | 56.9087 | [5 empty] | -52.9183 | 56.7621 | 4127.7073 | [5 empty] | 88.5954 | 167.2487 | 57.6589 | [7 empty] | -52.6794 | 56.4548 | 0.3893 | 4136.8076 | 0.1127 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -84.6745 | 38.9814 | 33.5674 | 5822.7488 | 9.6213 | [6 empty] | 96.0833 | 170.1782 | 98.7326 | [5 empty] | -51.1079 | 39.2064 | 4953.9722 | [5 empty] | 96.7779 | 170.5926 | 97.8056 | [7 empty] | -50.5836 | 39.6546 | 0.6897 | 4917.4936 | 0.2705 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -78.2819 | 7.3886 | 30.7802 | 9269.937 | 9.1884 | [6 empty] | 107.9691 | 174.9339 | 161.3128 | [5 empty] | -48.7995 | 16.2321 | 6646.3081 | [5 empty] | 108.3 | 175.5898 | 160.4447 | [7 empty] | -48.8034 | 16.7828 | 0.5507 | 6591.406 | 0.2311 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -71.7324 | -26.0863 | 30.1425 | 28839.001 | 7.8535 | [6 empty] | 124.0333 | 181.3615 | 245.8932 | [5 empty] | -46.2675 | -9.9587 | 10673.1122 | [5 empty] | 125.0775 | 182.9155 | 243.0215 | [7 empty] | -46 | -8.5121 | 1.4711 | 10265.4501 | 0.6349 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -65.3879 | -60.0185 | 31.3215 | 4.391e+18 | 6.6753 | [6 empty] | 144.4681 | 189.5378 | 353.485 | [5 empty] | -43.7558 | -37.367 | 33019.004 | [5 empty] | 144.5492 | 190.9442 | 350.041 | [7 empty] | -44.1324 | -35.8953 | 1.5192 | 29043.217 | 0.6546 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -59.9092 | -91.241 | 32.4618 | 4.391e+18 | 6.1978 | [6 empty] | 169.4364 | 199.528 | 484.9467 | [5 empty] | -41.436 | -64.5482 | 4.391e+18 | [5 empty] | 169.7414 | 200.2723 | 480.1109 | [7 empty] | -41.2071 | -63.2602 | 1.3082 | 4.391e+18 | 0.2553 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -55.7027 | -118.8774 | 32.7604 | 4.391e+18 | 6.3296 | [6 empty] | 198.8307 | 211.2891 | 639.7115 | [5 empty] | -39.4175 | -90.4514 | 4.391e+18 | [5 empty] | 199.0582 | 212.5623 | 637.0954 | [7 empty] | -39.6447 | -89.5248 | 0.954 | 4.391e+18 | 0.2747 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -110.1028 | 94.7137 | 48.1193 | 3952.9221 | 9.6021 | [6 empty] | 124.3447 | 246.3424 | 47.6851 | [5 empty] | -64.0688 | 80.7017 | 3722.5519 | [5 empty] | 124.4538 | 246.2512 | 47.7945 | [7 empty] | -63.9353 | 80.6223 | 0.1553 | 3722.7721 | 0.0317 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -107.6927 | 83.0734 | 45.8024 | 4272.7311 | 9.8348 | [6 empty] | 128.6603 | 248.0691 | 70.4074 | [5 empty] | -63.178 | 72.2891 | 3963.3413 | [5 empty] | 128.5564 | 248.3544 | 70.8381 | [7 empty] | -63.4503 | 72.2274 | 0.2792 | 3969.8447 | 0.0927 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -103.2748 | 61.8514 | 41.8274 | 5035.3335 | 10.0083 | [6 empty] | 136.6039 | 251.2475 | 112.2313 | [5 empty] | -61.6513 | 57.7264 | 4466.014 | [5 empty] | 136.8318 | 251.8218 | 113.4421 | [7 empty] | -61.8553 | 57.4694 | 0.3282 | 4480.9799 | 0.1289 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -97.5116 | 33.9341 | 38.112 | 6617.2764 | 9.9601 | [6 empty] | 148.4897 | 256.0032 | 174.8115 | [5 empty] | -59.6064 | 37.8992 | 5387.5217 | [5 empty] | 149.2849 | 256.7444 | 172.8663 | [7 empty] | -59.2023 | 38.6558 | 0.8577 | 5336.9091 | 0.3061 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -91.1752 | 2.6359 | 35.8747 | 10284.2898 | 9.4051 | [6 empty] | 164.5539 | 262.4307 | 259.3919 | [5 empty] | -57.2225 | 14.2208 | 7079.4855 | [5 empty] | 165.3353 | 263.373 | 258.8775 | [7 empty] | -57.0605 | 14.6153 | 0.4265 | 7035.5689 | 0.1773 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -84.5939 | -30.8623 | 35.477 | 29060.6136 | 8.1781 | [6 empty] | 184.9887 | 270.607 | 366.9837 | [5 empty] | -54.69 | -11.7736 | 10681.0329 | [5 empty] | 185.1729 | 271.8136 | 363.9951 | [7 empty] | -54.8848 | -10.6555 | 1.135 | 10442.6723 | 0.4913 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -78.4904 | -63.1199 | 35.8826 | 2.1955e+18 | 7.1086 | [6 empty] | 209.957 | 280.5973 | 498.4454 | [5 empty] | -52.1748 | -38.7262 | 23957.0787 | [5 empty] | 210.8732 | 281.7712 | 494.1708 | [7 empty] | -51.8122 | -37.5063 | 1.2727 | 22254.0717 | 0.35 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -73.2857 | -93.0187 | 36.2428 | 4.391e+18 | 6.6086 | [6 empty] | 239.3513 | 292.3584 | 653.2102 | [5 empty] | -49.8176 | -65.4 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 240.7456 | 293.837 | 651.3242 | [7 empty] | -49.4911 | -64.6473 | 0.8204 | 2.1955e+18 | 0.1789 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -126.4063 | 109.7368 | 55.1965 | 3926.1013 | 9.7568 | [6 empty] | 173.855 | 345.3973 | 64.1786 | [5 empty] | -73.6645 | 93.4591 | 3703.399 | [5 empty] | 174.524 | 346.4343 | 64.1966 | [7 empty] | -73.637 | 93.6103 | 0.1537 | 3701.1446 | 0.0787 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -124.3742 | 100.0561 | 53.2063 | 4148.1127 | 9.9783 | [6 empty] | 178.1706 | 347.124 | 86.9009 | [5 empty] | -72.9229 | 86.5035 | 3871.5925 | [5 empty] | 179.2946 | 348.1447 | 87.2675 | [7 empty] | -72.5979 | 86.5125 | 0.3252 | 3869.0526 | 0.102 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -120.5758 | 82.0241 | 49.5621 | 4649.3053 | 10.2079 | [6 empty] | 186.1142 | 350.3024 | 128.7248 | [5 empty] | -71.626 | 74.2577 | 4210.2056 | [5 empty] | 187.2398 | 351.5692 | 127.5642 | [7 empty] | -71.3136 | 74.7849 | 0.6128 | 4191.6226 | 0.2127 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -115.4448 | 57.5217 | 45.6104 | 5588.3008 | 10.3082 | [6 empty] | 198 | 355.0581 | 191.305 | [5 empty] | -69.8358 | 57.1621 | 4795.6384 | [5 empty] | 198.6128 | 356.0453 | 192.0167 | [7 empty] | -69.8848 | 57.1726 | 0.0501 | 4797.3029 | 0.0621 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -109.571 | 29.0039 | 42.5017 | 7328.5683 | 10.17 | [6 empty] | 214.0642 | 361.4857 | 275.8854 | [5 empty] | -67.6662 | 36.102 | 5767.2806 | [5 empty] | 214.318 | 361.9735 | 276.1891 | [7 empty] | -67.7201 | 36.1409 | 0.0665 | 5766.5475 | 0.0327 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -103.138 | -2.8083 | 40.7387 | 11332.5333 | 9.597 | [6 empty] | 234.499 | 369.6619 | 383.4772 | [5 empty] | -65.2552 | 12.1759 | 7428.7542 | [5 empty] | 235.5962 | 370.6958 | 378.419 | [7 empty] | -64.6951 | 13.4898 | 1.4282 | 7291.2229 | 0.4983 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -96.8499 | -34.6766 | 40.1447 | 28177.0837 | 8.3812 | [6 empty] | 259.4673 | 379.6522 | 514.9389 | [5 empty] | -62.74 | -13.508 | 10685.6619 | [5 empty] | 260.069 | 380.9733 | 509.3963 | [7 empty] | -62.5618 | -12.0947 | 1.4245 | 10399.889 | 0.5245 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -91.0939 | -65.2914 | 40.0277 | 2.1955e+18 | 7.4602 | [6 empty] | 288.8616 | 391.4133 | 669.7037 | [5 empty] | -60.2588 | -39.7686 | 20019.2346 | [5 empty] | 289.0493 | 392.897 | 661.7492 | [7 empty] | -60.2249 | -37.9985 | 1.7704 | 18714.7628 | 0.5683 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -142.1128 | 124.1431 | 62.1479 | 3908.4297 | 9.9017 | [6 empty] | 232.1416 | 462.0109 | 83.5957 | [5 empty] | -82.8145 | 105.5403 | 3691.4611 | [5 empty] | 233.155 | 461.7118 | 83.994 | [7 empty] | -82.1254 | 105.2957 | 0.7312 | 3689.2562 | 0.1267 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -140.3685 | 115.9602 | 60.4229 | 4070.5276 | 10.0983 | [6 empty] | 236.4572 | 463.7376 | 106.318 | [5 empty] | -82.1848 | 99.6635 | 3815.5765 | [5 empty] | 236.564 | 463.6072 | 107.7067 | [7 empty] | -82.1552 | 99.2782 | 0.3865 | 3823.8606 | 0.1121 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -137.0715 | 100.4774 | 57.1253 | 4424.7781 | 10.3414 | [6 empty] | 244.4008 | 466.916 | 148.1419 | [5 empty] | -81.0697 | 89.2036 | 4059.8185 | [5 empty] | 245.683 | 466.7826 | 147.1318 | [7 empty] | -80.2253 | 89.3199 | 0.8524 | 4047.0087 | 0.2111 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -132.5615 | 79.0463 | 53.2683 | 5048.4368 | 10.5063 | [6 empty] | 256.2866 | 471.6717 | 210.7221 | [5 empty] | -79.4999 | 74.3583 | 4467.0268 | [5 empty] | 256.9619 | 471.3023 | 209.8345 | [7 empty] | -78.9448 | 74.4349 | 0.5604 | 4457.0441 | 0.1391 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -127.1754 | 53.2702 | 49.686 | 6096.9235 | 10.5286 | [6 empty] | 272.3508 | 478.0992 | 295.3025 | [5 empty] | -77.5479 | 55.6794 | 5107.5843 | [5 empty] | 274.6391 | 478.226 | 292.3692 | [7 empty] | -76.2003 | 56.1747 | 1.4357 | 5066.9178 | 0.3873 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -121.0994 | 23.7237 | 46.913 | 8019.1127 | 10.3619 | [6 empty] | 292.7856 | 486.2755 | 402.8943 | [5 empty] | -75.3111 | 33.9346 | 6106.6331 | [5 empty] | 294.6051 | 486.486 | 403.5098 | [7 empty] | -74.4812 | 33.7418 | 0.8521 | 6100.3735 | 0.1942 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -114.8921 | -6.8539 | 45.2429 | 12032.8224 | 9.6663 | [6 empty] | 317.7539 | 496.2657 | 534.356 | [5 empty] | -72.8963 | 9.9769 | 7731.2352 | [5 empty] | 319.4976 | 496.745 | 530.6448 | [7 empty] | -72.0117 | 10.6533 | 1.1135 | 7643.8374 | 0.3152 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -108.8668 | -37.3319 | 44.3753 | 26329.0446 | 8.546 | [6 empty] | 347.1482 | 508.0269 | 689.1208 | [5 empty] | -70.4254 | -15.1637 | 10688.5665 | [5 empty] | 349.5737 | 509.3655 | 687.009 | [7 empty] | -69.6174 | -14.6272 | 0.9699 | 10542.3862 | 0.2337 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1832 | -7.421 | 3.1714 | 6.4036e+17 | 5.3306 | [6 empty] | 4.4576 | 2.4072 | 6.9606 | [5 empty] | 4.0468 | -5.0772 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 4.4141 | 2.3956 | 7.288 | [7 empty] | 3.7499 | -5.3149 | 0.3804 | 6.4036e+17 | 0.5255 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 3.1892 | -22.8489 | 5.345 | 2.9273e+18 | 3.9712 | [6 empty] | 8.7732 | 4.134 | 29.6828 | [5 empty] | 1.6358 | -17.7346 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 8.733 | 4.1404 | 28.9373 | [7 empty] | 1.7904 | -17.4918 | 0.2879 | 4.391e+18 | 0.2756 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 0.7896 | -44.5931 | 8.6422 | 2.9273e+18 | 3.9855 | [6 empty] | 16.7168 | 7.3123 | 71.5067 | [5 empty] | -0.221 | -36.0101 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.8044 | 7.3373 | 72.3359 | [7 empty] | -0.3086 | -36.2477 | 0.2532 | 4.391e+18 | 0.1105 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -1.1741 | -67.2174 | 11.3004 | 4.391e+18 | 4.1979 | [6 empty] | 28.6025 | 12.068 | 134.0869 | [5 empty] | -2.0859 | -55.9539 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.8769 | 12.083 | 134.8852 | [7 empty] | -1.9136 | -56.1207 | 0.2399 | 2.9273e+18 | 0.1788 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -2.8104 | -88.817 | 13.2344 | 2.9273e+18 | 4.2789 | [6 empty] | 44.6668 | 18.4956 | 218.6674 | [5 empty] | -3.8437 | -75.623 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.9588 | 18.5948 | 218.3503 | [7 empty] | -3.592 | -75.6734 | 0.2567 | 2.9273e+18 | 0.1431 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -4.3732 | -110.0102 | 15.325 | 2.9273e+18 | 4.3901 | [6 empty] | 65.1015 | 26.6719 | 326.2592 | [5 empty] | -5.4805 | -94.7253 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 64.9425 | 26.5587 | 321.3771 | [7 empty] | -4.9549 | -94.1242 | 0.7984 | 2.9273e+18 | 0.2638 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -5.723 | -129.8846 | 16.7098 | 2.9273e+18 | 4.409 | [6 empty] | 90.0699 | 36.6621 | 457.7208 | [5 empty] | -7.0136 | -113.2247 | 4.391e+18 | [5 empty] | 90.4875 | 36.6248 | 458.3885 | [7 empty] | -6.7632 | -113.283 | 0.2571 | 4.391e+18 | 0.1497 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -7.0208 | -148.6218 | 17.6606 | 4.391e+18 | 4.3489 | [6 empty] | 119.4642 | 48.4232 | 612.4856 | [5 empty] | -8.4509 | -131.0191 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.9696 | 48.671 | 610.8028 | [7 empty] | -8.1252 | -130.9723 | 0.329 | 2.9273e+18 | 0.1339 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 0.7788 | 10.4005 | 1.0336 | 3036.1671 | 0.9878 | [6 empty] | 5.6376 | 6.6896 | 1.4327 | [5 empty] | 0.8046 | 9.3673 | 3067.1953 | [5 empty] | 5.7914 | 6.6903 | 1.7536 | [7 empty] | 1.2222 | 8.7075 | 0.7808 | 3150.3696 | 1.0934 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -1.1372 | -26.3854 | 6.5384 | 4.391e+18 | 3.2887 | [6 empty] | 11.1537 | 8.8967 | 30.4759 | [5 empty] | -1.3528 | -19.8505 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.1923 | 8.9083 | 30.4098 | [7 empty] | -1.2555 | -19.806 | 0.107 | 4.391e+18 | 0.1141 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -2.7395 | -50.278 | 10.2776 | 2.9273e+18 | 3.7982 | [6 empty] | 19.0973 | 12.075 | 72.2998 | [5 empty] | -2.8269 | -40.0007 | 4.391e+18 | [5 empty] | 19.228 | 12.1321 | 72.7085 | [7 empty] | -2.7819 | -40.1606 | 0.1661 | 2.9273e+18 | 0.071 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -4.0238 | -72.2456 | 12.8382 | 2.9273e+18 | 4.1226 | [6 empty] | 30.9831 | 16.8307 | 134.88 | [5 empty] | -4.2384 | -59.4091 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 31.2029 | 16.894 | 134.4861 | [7 empty] | -3.941 | -59.3487 | 0.3035 | 2.9273e+18 | 0.2087 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -5.131 | -92.88 | 14.5677 | 4.391e+18 | 4.2378 | [6 empty] | 47.0473 | 23.2583 | 219.4604 | [5 empty] | -5.6093 | -78.3201 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 47.3095 | 23.3212 | 219.6673 | [7 empty] | -5.4191 | -78.3852 | 0.201 | 2.9273e+18 | 0.1242 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -6.304 | -113.2686 | 16.4948 | 2.9273e+18 | 4.3678 | [6 empty] | 67.4821 | 31.4346 | 327.0522 | [5 empty] | -6.9454 | -96.7863 | 4.391e+18 | [5 empty] | 67.4936 | 31.5371 | 322.9906 | [7 empty] | -6.5174 | -96.295 | 0.6516 | 2.9273e+18 | 0.217 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -7.3739 | -132.539 | 17.7544 | 4.391e+18 | 4.3873 | [6 empty] | 92.4504 | 41.4248 | 458.5139 | [5 empty] | -8.2478 | -114.8061 | 4.391e+18 | [5 empty] | 92.7219 | 41.6255 | 456.0646 | [7 empty] | -7.9244 | -114.6066 | 0.3799 | 2.9273e+18 | 0.1457 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -8.4822 | -150.8085 | 18.5875 | 4.391e+18 | 4.3117 | [6 empty] | 121.8447 | 53.1859 | 613.2787 | [5 empty] | -9.5075 | -132.2493 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 121.9509 | 53.5786 | 608.4611 | [7 empty] | -9.2279 | -131.9066 | 0.4423 | 4.391e+18 | 0.167 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -25.3181 | 30.2986 | 11.3403 | 3640.1995 | 5.4683 | [6 empty] | 14.1951 | 23.8106 | 4.2835 | [5 empty] | -14.7166 | 26.2723 | 3502.7877 | [5 empty] | 14.1251 | 23.765 | 4.4215 | [7 empty] | -14.8764 | 26.0747 | 0.2541 | 3523.2737 | 0.2001 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -24.2814 | 19.6911 | 9.9973 | 4642.4026 | 5.7472 | [6 empty] | 15.3956 | 24.2909 | 10.6044 | [5 empty] | -14.337 | 18.6637 | 4224.4929 | [5 empty] | 15.2901 | 24.2165 | 10.7769 | [7 empty] | -14.541 | 18.4175 | 0.3197 | 4260.2342 | 0.2374 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -20.6396 | -8.2948 | 9.0828 | 14963.3628 | 5.1131 | [6 empty] | 19.7113 | 26.0177 | 33.3266 | [5 empty] | -13.3603 | -2.8626 | 9094.2422 | [5 empty] | 19.7214 | 26.0632 | 34.0279 | [7 empty] | -13.6098 | -3.3931 | 0.5863 | 9391.5105 | 0.3581 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -17.5177 | -41.6101 | 13.547 | 4.391e+18 | 3.9918 | [6 empty] | 27.6548 | 29.196 | 75.1506 | [5 empty] | -12.4358 | -29.0524 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.7504 | 29.4895 | 73.4162 | [7 empty] | -12.266 | -27.8147 | 1.2492 | 4.391e+18 | 0.4422 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -15.355 | -70.4134 | 16.9055 | 2.9273e+18 | 3.5364 | [6 empty] | 39.5406 | 33.9517 | 137.7307 | [5 empty] | -11.9348 | -53.8575 | 4.391e+18 | [5 empty] | 39.6287 | 34.2623 | 137.7457 | [7 empty] | -12.1537 | -53.644 | 0.3058 | 4.391e+18 | 0.2272 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -14.1295 | -94.5403 | 18.5474 | 4.391e+18 | 3.7209 | [6 empty] | 55.6048 | 40.3793 | 222.3112 | [5 empty] | -11.8676 | -76.1313 | 4.391e+18 | [5 empty] | 55.727 | 40.6695 | 219.595 | [7 empty] | -11.5842 | -75.3392 | 0.8413 | 4.391e+18 | 0.241 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -13.6473 | -116.5266 | 20.1832 | 2.9273e+18 | 4.0553 | [6 empty] | 76.0396 | 48.5556 | 329.903 | [5 empty] | -12.1293 | -96.4006 | 4.391e+18 | [5 empty] | 76.1838 | 48.9944 | 328.0201 | [7 empty] | -12.0889 | -95.9461 | 0.4562 | 2.9273e+18 | 0.1868 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -13.553 | -136.3174 | 21.0384 | 4.391e+18 | 4.1795 | [6 empty] | 101.0079 | 58.5458 | 461.3647 | [5 empty] | -12.6181 | -115.2998 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.0982 | 58.9069 | 459.8391 | [7 empty] | -12.6152 | -115.0349 | 0.2649 | 2.9273e+18 | 0.1349 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -13.8869 | -154.6033 | 21.489 | 2.9273e+18 | 4.1374 | [6 empty] | 130.4022 | 70.3069 | 616.1294 | [5 empty] | -13.2544 | -133.1236 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.62 | 70.9889 | 611.4761 | [7 empty] | -13.0639 | -132.5598 | 0.5951 | 2.9273e+18 | 0.2196 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -49.3268 | 49.0646 | 21.6983 | 3766.5156 | 7.2478 | [6 empty] | 29.9466 | 55.3244 | 9.5308 | [5 empty] | -28.7898 | 42.0611 | 3591.0422 | [5 empty] | 30.3777 | 55.6414 | 9.3624 | [7 empty] | -28.3086 | 42.2955 | 0.5353 | 3570.8703 | 0.3165 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -48.3915 | 41.6591 | 20.6385 | 4163.6364 | 7.5498 | [6 empty] | 31.1471 | 55.8048 | 15.8517 | [5 empty] | -28.3535 | 36.7169 | 3882.2972 | [5 empty] | 31.2233 | 56.0138 | 16.2047 | [7 empty] | -28.5428 | 36.5532 | 0.2504 | 3900.0068 | 0.1695 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -44.2143 | 18.5221 | 17.2559 | 6148.2021 | 7.4277 | [6 empty] | 35.4627 | 57.5315 | 38.574 | [5 empty] | -26.9933 | 19.6186 | 5227.063 | [5 empty] | 35.6755 | 57.9209 | 39.1926 | [7 empty] | -27.1978 | 19.4384 | 0.2726 | 5257.6708 | 0.1717 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -38.9401 | -15.5695 | 17.1562 | 22125.9395 | 6.4945 | [6 empty] | 43.4063 | 60.7099 | 80.3979 | [5 empty] | -25.1223 | -5.4006 | 9946.3219 | [5 empty] | 43.461 | 60.9821 | 81.1667 | [7 empty] | -25.462 | -5.6099 | 0.3989 | 10056.7672 | 0.1841 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -33.856 | -50.0927 | 20.1123 | 4.391e+18 | 5.161 | [6 empty] | 55.2921 | 65.4656 | 142.9781 | [5 empty] | -23.2755 | -32.9884 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 55.4227 | 65.7592 | 142.5671 | [7 empty] | -23.3167 | -32.6138 | 0.3768 | 2.1955e+18 | 0.1876 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -29.8123 | -80.596 | 22.3805 | 4.391e+18 | 4.5038 | [6 empty] | 71.3563 | 71.8931 | 227.5585 | [5 empty] | -21.7765 | -59.708 | 4.391e+18 | [5 empty] | 71.824 | 72.4579 | 226.6801 | [7 empty] | -21.6051 | -59.1192 | 0.6132 | 4.391e+18 | 0.1736 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -26.8981 | -107.9502 | 24.4485 | 4.391e+18 | 3.8567 | [6 empty] | 91.7911 | 80.0694 | 335.1503 | [5 empty] | -20.7194 | -84.2953 | 4.391e+18 | [5 empty] | 92.3701 | 80.882 | 332.0581 | [7 empty] | -20.3983 | -83.2109 | 1.131 | 4.391e+18 | 0.2756 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -24.9028 | -131.4535 | 25.23 | 2.9273e+18 | 3.7301 | [6 empty] | 116.7594 | 90.0596 | 466.612 | [5 empty] | -20.0737 | -106.69 | 4.391e+18 | [5 empty] | 116.9829 | 90.9734 | 461.3191 | [7 empty] | -19.922 | -105.4132 | 1.2858 | 4.391e+18 | 0.286 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -23.875 | -152.0968 | 25.3343 | 2.9273e+18 | 3.7915 | [6 empty] | 146.1537 | 101.8208 | 621.3768 | [5 empty] | -19.7684 | -127.0975 | 4.391e+18 | [5 empty] | 146.8853 | 103.2615 | 620.0109 | [7 empty] | -19.9083 | -126.4831 | 0.6301 | 2.9273e+18 | 0.3663 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -70.3815 | 66.2815 | 30.8361 | 3810.0948 | 8.1903 | [6 empty] | 53.5152 | 102.4779 | 17.3823 | [5 empty] | -41.1054 | 56.5976 | 3621.2713 | [5 empty] | 53.4074 | 102.364 | 17.3405 | [7 empty] | -41.151 | 56.5936 | 0.0458 | 3621.5931 | 0.0275 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -69.6725 | 60.8987 | 30.0762 | 4018.7159 | 8.4559 | [6 empty] | 54.7157 | 102.9583 | 23.7031 | [5 empty] | -40.74 | 52.6833 | 3775.0432 | [5 empty] | 54.8361 | 103.3938 | 24.341 | [7 empty] | -41.0503 | 52.4795 | 0.3713 | 3792.4945 | 0.218 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -66.0986 | 42.765 | 26.7721 | 4896.3956 | 8.5836 | [6 empty] | 59.0313 | 104.685 | 46.4254 | [5 empty] | -39.5251 | 39.5094 | 4407.9049 | [5 empty] | 59.7544 | 105.3619 | 46.7356 | [7 empty] | -39.1833 | 39.5547 | 0.3448 | 4400.8696 | 0.1915 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -60.7494 | 12.7457 | 23.7929 | 7758.2409 | 8.5119 | [6 empty] | 66.9749 | 107.8634 | 88.2493 | [5 empty] | -37.6285 | 18.3604 | 5983.9108 | [5 empty] | 67.8013 | 108.8255 | 88.6119 | [7 empty] | -37.4403 | 18.5984 | 0.3035 | 5954.7082 | 0.2339 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -54.6803 | -21.7124 | 23.876 | 26362.2881 | 7.2993 | [6 empty] | 78.8606 | 112.619 | 150.8295 | [5 empty] | -35.408 | -7.6184 | 10278.7629 | [5 empty] | 79.5522 | 113.4923 | 149.798 | [7 empty] | -35.1732 | -6.7946 | 0.8567 | 9999.5012 | 0.4151 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -48.9895 | -55.321 | 25.4951 | 4.391e+18 | 5.9598 | [6 empty] | 94.9249 | 119.0466 | 235.4099 | [5 empty] | -33.2087 | -35.2969 | 59642.4194 | [5 empty] | 95.0826 | 119.3051 | 236.144 | [7 empty] | -33.3119 | -35.3952 | 0.1424 | 60894.3161 | 0.0609 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -44.1186 | -87.2355 | 27.8533 | 4.391e+18 | 5.5353 | [6 empty] | 115.3596 | 127.2229 | 343.0017 | [5 empty] | -31.2585 | -62.5287 | 4.391e+18 | [5 empty] | 115.7187 | 127.9302 | 341.2638 | [7 empty] | -31.2099 | -61.7566 | 0.7735 | 4.391e+18 | 0.1782 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -40.2668 | -115.2055 | 28.978 | 4.391e+18 | 4.904 | [6 empty] | 140.328 | 137.2131 | 474.4634 | [5 empty] | -29.6601 | -88.2385 | 4.391e+18 | [5 empty] | 140.5002 | 138.3217 | 471.678 | [7 empty] | -29.8823 | -87.1886 | 1.0731 | 4.391e+18 | 0.3097 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -37.6709 | -139.4885 | 29.0742 | 2.9273e+18 | 4.4212 | [6 empty] | 169.7223 | 148.9743 | 629.2282 | [5 empty] | -28.4383 | -111.9192 | 4.391e+18 | [5 empty] | 170.1271 | 150.1642 | 625.7081 | [7 empty] | -28.4684 | -110.9123 | 1.0073 | 4.391e+18 | 0.2388 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -89.6558 | 82.4834 | 39.3339 | 3829.6329 | 8.7801 | [6 empty] | 85.3694 | 166.2083 | 27.9939 | [5 empty] | -52.2888 | 70.2007 | 3634.8033 | [5 empty] | 85.9772 | 166.3296 | 27.2944 | [7 empty] | -51.6303 | 70.4785 | 0.7146 | 3616.4941 | 0.303 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -89.0672 | 78.3366 | 38.7137 | 3956.5547 | 8.9836 | [6 empty] | 86.5699 | 166.6887 | 34.3148 | [5 empty] | -51.9916 | 67.1946 | 3728.672 | [5 empty] | 86.9468 | 166.7278 | 33.9476 | [7 empty] | -51.57 | 67.3213 | 0.4403 | 3717.9813 | 0.1689 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -86.0994 | 63.9266 | 35.8356 | 4452.2134 | 9.1907 | [6 empty] | 90.8855 | 168.4154 | 57.037 | [5 empty] | -50.9738 | 56.8282 | 4095.3982 | [5 empty] | 91.6661 | 169.0401 | 57.3529 | [7 empty] | -50.601 | 56.8064 | 0.3734 | 4091.8351 | 0.1406 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -81.2901 | 38.567 | 32.0142 | 5763.1517 | 9.3507 | [6 empty] | 98.829 | 171.5938 | 98.861 | [5 empty] | -49.2858 | 39.3622 | 4907.6892 | [5 empty] | 99.2052 | 172.1929 | 99.0538 | [7 empty] | -49.3124 | 39.4772 | 0.118 | 4903.4305 | 0.0848 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -75.2982 | 7.0102 | 29.7156 | 9129.6921 | 9.0701 | [6 empty] | 110.7148 | 176.3495 | 161.4411 | [5 empty] | -47.1322 | 16.4808 | 6561.4037 | [5 empty] | 110.6175 | 177.0522 | 161.3448 | [7 empty] | -47.6337 | 16.8294 | 0.6107 | 6545.0639 | 0.214 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -69.073 | -26.2737 | 29.4535 | 26845.2495 | 7.7372 | [6 empty] | 126.7791 | 182.777 | 246.0216 | [5 empty] | -44.7688 | -9.636 | 10435.3827 | [5 empty] | 127.0703 | 183.7172 | 242.858 | [7 empty] | -44.7625 | -8.3052 | 1.3308 | 10103.7644 | 0.6038 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -63.1518 | -59.985 | 30.9507 | 4.391e+18 | 6.5508 | [6 empty] | 147.2138 | 190.9533 | 353.6134 | [5 empty] | -42.4241 | -37.0002 | 30217.2539 | [5 empty] | 146.9054 | 191.8683 | 352.0484 | [7 empty] | -42.9977 | -36.1833 | 0.9981 | 28536.6775 | 0.5016 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -57.9918 | -90.9579 | 32.1278 | 4.391e+18 | 6.0731 | [6 empty] | 172.1822 | 200.9436 | 485.0751 | [5 empty] | -40.2595 | -64.1668 | 4.391e+18 | [5 empty] | 172.4948 | 201.9078 | 482.9362 | [7 empty] | -40.3384 | -63.3443 | 0.8263 | 4.391e+18 | 0.248 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -53.9877 | -118.5801 | 32.4956 | 4.391e+18 | 6.1267 | [6 empty] | 201.5764 | 212.7047 | 639.8398 | [5 empty] | -38.3785 | -90.079 | 4.391e+18 | [5 empty] | 201.8142 | 213.8107 | 635.4932 | [7 empty] | -38.4024 | -88.9235 | 1.1557 | 4.391e+18 | 0.2024 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -107.6582 | 97.8678 | 47.3255 | 3839.8857 | 9.1862 | [6 empty] | 125.8899 | 247.2776 | 41.4926 | [5 empty] | -62.6989 | 83.0909 | 3641.9209 | [5 empty] | 126.7233 | 247.1755 | 41.1449 | [7 empty] | -61.8913 | 83.0902 | 0.8076 | 3631.2359 | 0.2273 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -107.1172 | 94.5139 | 46.752 | 3924.4648 | 9.3346 | [6 empty] | 127.0905 | 247.7579 | 47.8135 | [5 empty] | -62.4546 | 80.6935 | 3704.6851 | [5 empty] | 128.5202 | 248.604 | 47.6128 | [7 empty] | -61.654 | 80.8187 | 0.8103 | 3692.6291 | 0.2552 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -104.6164 | 82.7844 | 44.2674 | 4242.3745 | 9.5518 | [6 empty] | 131.4061 | 249.4847 | 70.5357 | [5 empty] | -61.6046 | 72.3156 | 3943.2499 | [5 empty] | 132.017 | 249.7931 | 70.4869 | [7 empty] | -61.2462 | 72.3475 | 0.3598 | 3937.8448 | 0.1071 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -100.4295 | 61.4405 | 40.4455 | 5005.1387 | 9.7931 | [6 empty] | 139.3496 | 252.663 | 112.3597 | [5 empty] | -60.1474 | 57.8079 | 4440.6767 | [5 empty] | 140.1808 | 253.1757 | 112.7669 | [7 empty] | -59.7675 | 57.7347 | 0.3869 | 4438.3556 | 0.1102 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -94.9012 | 33.4938 | 36.9871 | 6576.493 | 9.8251 | [6 empty] | 151.2354 | 257.4187 | 174.9398 | [5 empty] | -58.1951 | 38.045 | 5350.5998 | [5 empty] | 152.1137 | 257.9115 | 175.173 | [7 empty] | -57.7805 | 38.0461 | 0.4146 | 5342.3025 | 0.129 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -88.7823 | 2.3373 | 35.0176 | 10162.8605 | 9.3329 | [6 empty] | 167.2996 | 263.8463 | 259.5203 | [5 empty] | -55.9182 | 14.428 | 7014.1831 | [5 empty] | 168.5295 | 264.7361 | 256.8477 | [7 empty] | -55.2474 | 15.346 | 1.137 | 6906.002 | 0.419 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -82.5094 | -30.9461 | 34.9156 | 27598.6042 | 8.1053 | [6 empty] | 187.7344 | 272.0226 | 367.1121 | [5 empty] | -53.4987 | -11.5172 | 10519.8225 | [5 empty] | 188.5404 | 273.2737 | 362.7583 | [7 empty] | -53.2013 | -10.1128 | 1.4355 | 10196.671 | 0.5563 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -76.6533 | -62.9965 | 35.4451 | 2.1955e+18 | 7.0018 | [6 empty] | 212.7027 | 282.0128 | 498.5738 | [5 empty] | -51.0955 | -38.4372 | 22989.6986 | [5 empty] | 213.1573 | 283.3848 | 492.8687 | [7 empty] | -50.9981 | -36.8279 | 1.6122 | 21131.2262 | 0.5298 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -71.6392 | -92.6931 | 35.7947 | 4.391e+18 | 6.5054 | [6 empty] | 242.097 | 293.7739 | 653.3385 | [5 empty] | -48.8434 | -65.0957 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 243.0467 | 294.7707 | 651.1825 | [7 empty] | -48.5625 | -64.4365 | 0.7165 | 2.1955e+18 | 0.1425 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -124.4487 | 112.3689 | 54.6064 | 3845.7237 | 9.4501 | [6 empty] | 175.4002 | 346.3325 | 57.9861 | [5 empty] | -72.5409 | 95.4145 | 3646.0895 | [5 empty] | 175.3949 | 346.8797 | 58.1011 | [7 empty] | -72.7892 | 95.4969 | 0.2616 | 3647.8669 | 0.062 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -123.9336 | 109.5626 | 54.0555 | 3905.8697 | 9.5592 | [6 empty] | 176.6008 | 346.8128 | 64.3069 | [5 empty] | -72.3367 | 93.4458 | 3690.7651 | [5 empty] | 176.2685 | 347.1215 | 65.4573 | [7 empty] | -72.7845 | 93.1939 | 0.5138 | 3702.4089 | 0.1864 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -121.805 | 99.7936 | 51.9136 | 4127.4338 | 9.7669 | [6 empty] | 180.9164 | 348.5396 | 87.0292 | [5 empty] | -71.6193 | 86.5114 | 3857.8711 | [5 empty] | 180.8982 | 348.7759 | 88.4201 | [7 empty] | -71.8285 | 86.1517 | 0.4162 | 3870.1994 | 0.1542 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -118.1682 | 81.6174 | 48.3603 | 4631.7702 | 10.0434 | [6 empty] | 188.8599 | 351.7179 | 128.8531 | [5 empty] | -70.3647 | 74.3005 | 4194.0861 | [5 empty] | 190.2499 | 352.8578 | 127.533 | [7 empty] | -69.8121 | 74.8163 | 0.756 | 4172.5627 | 0.2548 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -113.197 | 57.0557 | 44.5648 | 5570.5353 | 10.1916 | [6 empty] | 200.7457 | 356.4736 | 191.4333 | [5 empty] | -68.6325 | 57.2486 | 4774.7865 | [5 empty] | 202.6888 | 357.8258 | 191.1168 | [7 empty] | -67.9006 | 57.5067 | 0.7761 | 4754.7022 | 0.2424 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -107.4559 | 28.648 | 41.6205 | 7292.548 | 10.0905 | [6 empty] | 216.8099 | 362.9012 | 276.0137 | [5 empty] | -66.5328 | 36.2348 | 5736.9139 | [5 empty] | 218.1977 | 363.6582 | 275.2074 | [7 empty] | -65.9222 | 36.5232 | 0.6752 | 5708.6144 | 0.2101 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -101.2471 | -2.9697 | 40.0913 | 11210.6611 | 9.5609 | [6 empty] | 237.2447 | 371.0775 | 383.6055 | [5 empty] | -64.1988 | 12.3515 | 7376.8357 | [5 empty] | 238.7402 | 372.7137 | 380.7705 | [7 empty] | -63.7722 | 13.3211 | 1.0593 | 7275.1721 | 0.3818 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -95.1399 | -34.6174 | 39.6044 | 26978.2806 | 8.319 | [6 empty] | 262.2131 | 381.0677 | 515.0672 | [5 empty] | -61.7635 | -13.2978 | 10569.9566 | [5 empty] | 263.9614 | 382.6934 | 507.7598 | [7 empty] | -60.9672 | -11.5319 | 1.9372 | 10188.9995 | 0.631 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -89.5375 | -65.0795 | 39.5373 | 1.0978e+18 | 7.3669 | [6 empty] | 291.6073 | 392.8288 | 669.832 | [5 empty] | -59.361 | -39.534 | 19549.594 | [5 empty] | 292.7359 | 395.0066 | 666.2762 | [7 empty] | -59.3322 | -38.3653 | 1.1691 | 18664.5948 | 0.388 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -140.5124 | 126.4206 | 61.7179 | 3848.4262 | 9.6688 | [6 empty] | 233.6868 | 462.9461 | 77.4032 | [5 empty] | -81.8698 | 107.1815 | 3648.7089 | [5 empty] | 235.6083 | 462.9089 | 77.2543 | [7 empty] | -80.7006 | 107.0471 | 1.1769 | 3639.6711 | 0.2441 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -140.0117 | 124.0143 | 61.1765 | 3893.0585 | 9.7483 | [6 empty] | 234.8874 | 463.4264 | 83.7241 | [5 empty] | -81.6959 | 105.5253 | 3682.0666 | [5 empty] | 237.8981 | 463.8263 | 82.8344 | [7 empty] | -79.9975 | 105.5679 | 1.699 | 3664.3819 | 0.3977 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -138.1464 | 115.7241 | 59.2821 | 4055.2194 | 9.9297 | [6 empty] | 239.203 | 465.1532 | 106.4463 | [5 empty] | -81.0817 | 99.6621 | 3805.5894 | [5 empty] | 241.1693 | 465.6319 | 106.3628 | [7 empty] | -80.0926 | 99.6064 | 0.9907 | 3796.9445 | 0.2161 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -134.9856 | 100.1504 | 56.0665 | 4411.5687 | 10.2052 | [6 empty] | 247.1465 | 468.3315 | 148.2702 | [5 empty] | -79.9938 | 89.2253 | 4048.5797 | [5 empty] | 249.0488 | 468.2476 | 147.7255 | [7 empty] | -78.8379 | 89.1872 | 1.1565 | 4036.2502 | 0.259 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -130.5725 | 78.6089 | 52.2792 | 5037.5002 | 10.4013 | [6 empty] | 259.0323 | 473.0872 | 210.8504 | [5 empty] | -78.4622 | 74.4103 | 4453.478 | [5 empty] | 260.3831 | 472.7621 | 211.0226 | [7 empty] | -77.6054 | 74.1995 | 0.8823 | 4448.5739 | 0.1805 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -125.2996 | 52.997 | 48.8209 | 6075.3188 | 10.4392 | [6 empty] | 275.0965 | 479.5148 | 295.4309 | [5 empty] | -76.5573 | 55.7656 | 5089.8644 | [5 empty] | 276.6011 | 479.031 | 294.2055 | [7 empty] | -75.5198 | 55.8151 | 1.0387 | 5071.3471 | 0.2513 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -119.365 | 23.5433 | 46.2023 | 7976.6138 | 10.3077 | [6 empty] | 295.5313 | 487.691 | 403.0227 | [5 empty] | -74.3743 | 34.055 | 6081.0097 | [5 empty] | 297.6909 | 487.8919 | 402.355 | [7 empty] | -73.3009 | 34.0909 | 1.074 | 6057.1079 | 0.2631 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -113.3161 | -6.8452 | 44.6509 | 11895.4396 | 9.627 | [6 empty] | 320.4996 | 497.6813 | 534.4843 | [5 empty] | -72.0171 | 10.1282 | 7688.7786 | [5 empty] | 322.3883 | 498.0721 | 530.0212 | [7 empty] | -70.9965 | 10.9089 | 1.285 | 7589.4428 | 0.3658 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -107.4236 | -37.0607 | 43.7893 | 25277.1104 | 8.4809 | [6 empty] | 349.8939 | 509.4424 | 689.2491 | [5 empty] | -69.6049 | -14.987 | 10601.7211 | [5 empty] | 351.2554 | 510.1015 | 688.1122 | [7 empty] | -69.1268 | -14.7165 | 0.5493 | 10524.7776 | 0.1308 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.0613 | -5.0137 | 13.4379 | 2244.3827 | 4.5264 | [6 empty] | 14.3279 | 7.4958 | 7.4219 | [5 empty] | 24.942 | -2.1051 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.9297 | 7.2959 | 7.0716 | [7 empty] | 24.4761 | -1.8634 | 0.5248 | 2244.3827 | 0.2795 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.4467 | -28.3587 | 11.6824 | 7.3183e+17 | 4.4652 | [6 empty] | 18.6435 | 9.2226 | 30.1442 | [5 empty] | 16.3674 | -21.0072 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 18.0209 | 8.9322 | 30.9265 | [7 empty] | 14.8965 | -21.5807 | 1.5787 | 1.0063e+18 | 0.7142 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 14.988 | -52.4566 | 12.7696 | 2.9273e+18 | 4.5469 | [6 empty] | 26.5871 | 12.4009 | 71.9681 | [5 empty] | 9.8691 | -40.7579 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 26.2951 | 12.192 | 71.2962 | [7 empty] | 9.8378 | -40.4954 | 0.2643 | 2.9273e+18 | 0.1238 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 8.9114 | -74.2735 | 14.7315 | 2.9273e+18 | 4.6017 | [6 empty] | 38.4728 | 17.1566 | 134.5483 | [5 empty] | 5.3723 | -59.9735 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.0614 | 16.856 | 136.2016 | [7 empty] | 4.7472 | -60.2477 | 0.6826 | 4.391e+18 | 0.3301 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 5.0565 | -94.7458 | 16.2728 | 2.9273e+18 | 4.6192 | [6 empty] | 54.5371 | 23.5842 | 219.1287 | [5 empty] | 2.0114 | -78.7605 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.8008 | 23.5679 | 220.0006 | [7 empty] | 2.1516 | -78.9132 | 0.2073 | 2.9273e+18 | 0.1141 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 1.9334 | -114.8537 | 17.9092 | 2.9273e+18 | 4.6646 | [6 empty] | 74.9719 | 31.7604 | 326.7205 | [5 empty] | -0.6957 | -97.1386 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 75.2183 | 31.8265 | 324.2789 | [7 empty] | -0.2038 | -96.855 | 0.5678 | 2.9273e+18 | 0.2045 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -0.3801 | -133.7087 | 18.7978 | 2.9273e+18 | 4.6259 | [6 empty] | 99.9402 | 41.7507 | 458.1822 | [5 empty] | -2.9935 | -115.0935 | 4.391e+18 | [5 empty] | 100.3143 | 41.7524 | 458.3004 | [7 empty] | -2.7376 | -115.1185 | 0.257 | 2.9273e+18 | 0.1199 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -2.4003 | -151.7936 | 19.4795 | 4.391e+18 | 4.5436 | [6 empty] | 129.3345 | 53.5118 | 612.947 | [5 empty] | -5 | -132.4884 | 4.391e+18 | [5 empty] | 130.0524 | 53.7614 | 609.8544 | [7 empty] | -4.3969 | -132.2868 | 0.636 | 2.9273e+18 | 0.2193 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 34.2651 | 13.9674 | 12.4517 | 2244.3827 | 4.9061 | [6 empty] | 15.5079 | 11.7782 | 1.8941 | [5 empty] | 21.8753 | 12.728 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.9447 | 11.9303 | 2.0979 | [7 empty] | 22.7389 | 12.449 | 0.9076 | 2244.3827 | 0.6902 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 29.4069 | 2.1122 | 10.381 | 2587.8992 | 5.3944 | [6 empty] | 16.7084 | 12.2585 | 8.2149 | [5 empty] | 19.2301 | 4.1614 | 3163.2115 | [5 empty] | 16.6362 | 12.2141 | 8.1155 | [7 empty] | 19.1982 | 4.2446 | 0.0891 | 3140.16 | 0.106 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 20.8654 | -23.9237 | 10.4149 | 38414.2697 | 4.8049 | [6 empty] | 21.024 | 13.9853 | 30.9372 | [5 empty] | 13.183 | -16.8916 | 20031.3373 | [5 empty] | 21.053 | 14.0316 | 31.082 | [7 empty] | 13.0904 | -16.9504 | 0.1097 | 20271.2651 | 0.0639 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 12.1457 | -51.6067 | 13.0637 | 2.9273e+18 | 4.7374 | [6 empty] | 28.9676 | 17.1636 | 72.7611 | [5 empty] | 7.691 | -39.326 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.9728 | 17.1055 | 73.118 | [7 empty] | 7.6624 | -39.5237 | 0.1997 | 2.9273e+18 | 0.0973 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 6.6849 | -75.2696 | 15.534 | 4.391e+18 | 4.7106 | [6 empty] | 40.8534 | 21.9193 | 135.3413 | [5 empty] | 3.6034 | -60.0443 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.0645 | 22.0261 | 135.7997 | [7 empty] | 3.676 | -60.1596 | 0.1363 | 2.9273e+18 | 0.0545 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 3.1723 | -96.3019 | 17.0892 | 2.9273e+18 | 4.6698 | [6 empty] | 56.9176 | 28.3469 | 219.9217 | [5 empty] | 0.5041 | -79.4223 | 4.391e+18 | [5 empty] | 57.2693 | 28.5026 | 219.4167 | [7 empty] | 0.8393 | -79.3365 | 0.346 | 2.9273e+18 | 0.1593 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 0.3022 | -116.5855 | 18.7729 | 2.9273e+18 | 4.6988 | [6 empty] | 77.3524 | 36.5232 | 327.5135 | [5 empty] | -1.9948 | -97.9536 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 77.3548 | 36.6571 | 322.4116 | [7 empty] | -1.3998 | -97.2254 | 0.9404 | 4.391e+18 | 0.2745 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -1.8133 | -135.366 | 19.6164 | 2.9273e+18 | 4.6439 | [6 empty] | 102.3207 | 46.5134 | 458.9752 | [5 empty] | -4.1204 | -115.8858 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.6217 | 46.7343 | 457.1751 | [7 empty] | -3.8324 | -115.7089 | 0.338 | 2.9273e+18 | 0.1234 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -3.6971 | -153.3354 | 20.2662 | 2.9273e+18 | 4.5468 | [6 empty] | 131.715 | 58.2745 | 613.74 | [5 empty] | -5.9853 | -133.1988 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 132.2533 | 58.6676 | 611.6373 | [7 empty] | -5.653 | -133.0499 | 0.3642 | 4.391e+18 | 0.147 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 2.8708 | 30.7165 | 3.6697 | 1914.289 | 2.3642 | [6 empty] | 24.0654 | 28.8992 | 4.7449 | [5 empty] | 2.0345 | 27.1434 | 1859.3737 | [5 empty] | 24.0261 | 28.8394 | 4.7157 | [7 empty] | 2.0678 | 27.131 | 0.0355 | 1860.1714 | 0.0319 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 1.7579 | 20.9253 | 0.7023 | 3545.8781 | 1.0663 | [6 empty] | 25.266 | 29.3795 | 11.0657 | [5 empty] | 1.5349 | 20.2594 | 3512.1615 | [5 empty] | 25.5553 | 29.4596 | 10.7503 | [7 empty] | 2.231 | 20.5758 | 0.7646 | 3457.4174 | 0.6014 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -1.771 | -38.9394 | 13.0402 | 2.9273e+18 | 4.7419 | [6 empty] | 37.5251 | 34.2846 | 75.6119 | [5 empty] | -1.8131 | -25.8993 | 72154.5728 | [5 empty] | 37.7194 | 34.5268 | 75.1455 | [7 empty] | -1.6772 | -25.4337 | 0.485 | 55512.9269 | 0.2282 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -3.6815 | -68.8446 | 17.5046 | 4.391e+18 | 4.4605 | [6 empty] | 49.4109 | 39.0403 | 138.1921 | [5 empty] | -3.6566 | -51.34 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.4891 | 39.2727 | 136.6703 | [7 empty] | -3.4837 | -50.6051 | 0.755 | 2.9273e+18 | 0.2421 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -5.0508 | -94.1036 | 19.6654 | 2.9273e+18 | 4.4794 | [6 empty] | 65.4751 | 45.4678 | 222.7725 | [5 empty] | -5.329 | -74.4403 | 4.391e+18 | [5 empty] | 65.7326 | 46.0012 | 220.0634 | [7 empty] | -5.0637 | -73.4718 | 1.0042 | 4.391e+18 | 0.3068 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -6.4636 | -116.89 | 21.5102 | 2.9273e+18 | 4.5877 | [6 empty] | 85.9099 | 53.6441 | 330.3643 | [5 empty] | -6.8438 | -95.3832 | 4.391e+18 | [5 empty] | 86.3719 | 54.1207 | 328.3124 | [7 empty] | -6.4934 | -94.8547 | 0.6341 | 4.391e+18 | 0.2207 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -7.5878 | -136.9253 | 22.1878 | 4.391e+18 | 4.555 | [6 empty] | 110.8783 | 63.6344 | 461.826 | [5 empty] | -8.2432 | -114.7472 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 111.1867 | 64.1704 | 458.0287 | [7 empty] | -7.9183 | -114.0955 | 0.7282 | 2.9273e+18 | 0.2147 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -8.8207 | -155.4436 | 22.5897 | 2.9273e+18 | 4.4549 | [6 empty] | 140.2725 | 75.3955 | 616.5908 | [5 empty] | -9.5518 | -132.8658 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 140.4212 | 76.0921 | 610.3592 | [7 empty] | -9.2426 | -132.0628 | 0.8605 | 4.391e+18 | 0.2433 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -28.0333 | 48.7294 | 13.2013 | 3367.0103 | 4.6393 | [6 empty] | 39.8169 | 60.413 | 9.9922 | [5 empty] | -16.5172 | 42.2754 | 3335.9779 | [5 empty] | 38.8999 | 59.7936 | 9.7056 | [7 empty] | -17.3515 | 42.3579 | 0.8383 | 3345.2134 | 0.3855 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -28.0263 | 41.4994 | 12.3686 | 3719.309 | 4.8165 | [6 empty] | 41.0174 | 60.8934 | 16.3131 | [5 empty] | -16.4197 | 37.2249 | 3592.8695 | [5 empty] | 41.3173 | 60.8627 | 15.9705 | [7 empty] | -15.7504 | 37.394 | 0.6904 | 3565.6581 | 0.3759 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -25.8874 | 19.3321 | 9.8906 | 5289.4703 | 5.1246 | [6 empty] | 45.333 | 62.6201 | 39.0353 | [5 empty] | -16.1231 | 20.9079 | 4735.488 | [5 empty] | 45.5528 | 62.6889 | 38.6225 | [7 empty] | -15.7454 | 21.1886 | 0.4706 | 4698.0925 | 0.266 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -24.0891 | -14.0044 | 13.5086 | 13167.1727 | 5.9455 | [6 empty] | 53.2766 | 65.7984 | 80.8592 | [5 empty] | -15.7442 | -3.3816 | 8235.4102 | [5 empty] | 53.9618 | 66.3234 | 80.4585 | [7 empty] | -15.2167 | -2.8811 | 0.7271 | 8066.2441 | 0.4075 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -22.0731 | -48.2336 | 18.7763 | 4.391e+18 | 4.6033 | [6 empty] | 65.1624 | 70.5541 | 143.4394 | [5 empty] | -15.4342 | -30.6701 | 45829.0713 | [5 empty] | 65.6124 | 71.0848 | 142.9484 | [7 empty] | -15.2785 | -30.1375 | 0.555 | 39927.6782 | 0.206 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -20.3061 | -78.9838 | 22.0637 | 4.391e+18 | 4.0799 | [6 empty] | 81.2266 | 76.9817 | 228.0199 | [5 empty] | -15.2878 | -57.4983 | 4.391e+18 | [5 empty] | 81.9657 | 77.7866 | 226.5594 | [7 empty] | -14.9356 | -56.6057 | 0.9596 | 4.391e+18 | 0.3214 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -19.2545 | -106.8302 | 24.7327 | 4.391e+18 | 4.0522 | [6 empty] | 101.6614 | 85.158 | 335.6116 | [5 empty] | -15.3325 | -82.4104 | 4.391e+18 | [5 empty] | 102.46 | 86.0017 | 334.557 | [7 empty] | -15.0636 | -81.7761 | 0.6889 | 4.391e+18 | 0.2503 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -18.5367 | -130.5705 | 25.56 | 4.391e+18 | 4.0942 | [6 empty] | 126.6297 | 95.1482 | 467.0733 | [5 empty] | -15.5551 | -105.185 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.004 | 96.2994 | 461.5809 | [7 empty] | -15.3799 | -103.7496 | 1.446 | 4.391e+18 | 0.3467 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -18.5075 | -151.4896 | 25.6801 | 4.391e+18 | 4.1332 | [6 empty] | 156.024 | 106.9094 | 621.8381 | [5 empty] | -15.9241 | -125.9397 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.6348 | 108.1852 | 620.0571 | [7 empty] | -16.0147 | -125.2937 | 0.6524 | 4.391e+18 | 0.3164 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -54.1946 | 65.8106 | 24.1016 | 3582.9095 | 6.471 | [6 empty] | 63.3855 | 107.5665 | 17.8436 | [5 empty] | -31.9134 | 56.6219 | 3478.5408 | [5 empty] | 63.3153 | 107.5488 | 18.0864 | [7 empty] | -32.0327 | 56.4815 | 0.1841 | 3485.8226 | 0.11 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -53.9286 | 60.3926 | 23.4812 | 3782.8081 | 6.7624 | [6 empty] | 64.586 | 108.0468 | 24.1645 | [5 empty] | -31.6959 | 52.8379 | 3621.8037 | [5 empty] | 64.8169 | 108.407 | 24.4887 | [7 empty] | -31.7595 | 52.77 | 0.093 | 3627.9376 | 0.0967 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -51.1864 | 42.624 | 20.376 | 4571.9875 | 6.9771 | [6 empty] | 68.9016 | 109.7736 | 46.8868 | [5 empty] | -30.9721 | 40.0618 | 4204.8381 | [5 empty] | 68.8884 | 109.9525 | 47.9461 | [7 empty] | -31.3053 | 39.5839 | 0.5826 | 4239.1249 | 0.2806 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -47.8042 | 13.1317 | 19.032 | 7009.8586 | 7.6221 | [6 empty] | 76.8452 | 112.9519 | 88.7107 | [5 empty] | -29.8419 | 19.4224 | 5618.1602 | [5 empty] | 78.0122 | 113.9336 | 89.3029 | [7 empty] | -29.3346 | 19.5026 | 0.5136 | 5596.8099 | 0.2962 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -43.7195 | -20.7976 | 21.1169 | 17935.6449 | 7.0525 | [6 empty] | 88.7309 | 117.7076 | 151.2909 | [5 empty] | -28.5222 | -6.1359 | 9170.3262 | [5 empty] | 89.4423 | 118.2492 | 150.8158 | [7 empty] | -28.102 | -5.7356 | 0.5803 | 9039.5118 | 0.2553 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -39.7316 | -54.1423 | 24.0554 | 4.391e+18 | 5.6314 | [6 empty] | 104.7952 | 124.1352 | 235.8713 | [5 empty] | -27.2275 | -33.5921 | 30025.6588 | [5 empty] | 105.3368 | 124.5318 | 233.6911 | [7 empty] | -26.7261 | -32.7483 | 0.9816 | 27158.9911 | 0.2715 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -36.4167 | -86.0452 | 27.2723 | 4.391e+18 | 5.0226 | [6 empty] | 125.23 | 132.3115 | 343.4631 | [5 empty] | -26.1037 | -60.7979 | 4.391e+18 | [5 empty] | 125.8019 | 133.2366 | 341.657 | [7 empty] | -25.9991 | -59.9188 | 0.8854 | 4.391e+18 | 0.1929 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -33.7422 | -113.9164 | 28.5967 | 4.391e+18 | 4.4437 | [6 empty] | 150.1983 | 142.3017 | 474.9248 | [5 empty] | -25.2199 | -86.6192 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.6324 | 143.4669 | 470.6802 | [7 empty] | -25.1383 | -85.2722 | 1.3495 | 4.391e+18 | 0.2375 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -32.1177 | -138.275 | 28.794 | 4.391e+18 | 4.1677 | [6 empty] | 179.5926 | 154.0628 | 629.6896 | [5 empty] | -24.5935 | -110.4814 | 4.391e+18 | [5 empty] | 180.1927 | 155.5127 | 622.9119 | [7 empty] | -24.3473 | -108.8564 | 1.6436 | 4.391e+18 | 0.2897 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -76.9583 | 82.0085 | 33.9489 | 3685.8575 | 7.5979 | [6 empty] | 95.2397 | 171.2969 | 28.4553 | [5 empty] | -45.1434 | 70.1622 | 3545.2172 | [5 empty] | 95.2271 | 170.8774 | 28.4221 | [7 empty] | -44.8645 | 70.0379 | 0.3053 | 3543.2475 | 0.0911 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -76.6 | 77.77 | 33.3904 | 3811.8994 | 7.8295 | [6 empty] | 96.4402 | 171.7773 | 34.7761 | [5 empty] | -44.9196 | 67.2216 | 3635.0008 | [5 empty] | 96.6835 | 172.0013 | 35.4108 | [7 empty] | -44.8874 | 66.9711 | 0.2525 | 3643.3087 | 0.1163 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -73.9661 | 63.4633 | 30.4914 | 4280.1696 | 8.0601 | [6 empty] | 100.7558 | 173.504 | 57.4984 | [5 empty] | -44.153 | 57.0678 | 3984.222 | [5 empty] | 101.2608 | 173.7529 | 57.83 | [7 empty] | -43.8379 | 56.9425 | 0.3391 | 3984.4359 | 0.0972 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -70.2958 | 38.2637 | 27.4655 | 5509.6533 | 8.5186 | [6 empty] | 108.6994 | 176.6824 | 99.3223 | [5 empty] | -42.8799 | 39.9146 | 4750.5358 | [5 empty] | 110.154 | 177.9604 | 98.1199 | [7 empty] | -42.1557 | 40.7035 | 1.071 | 4696.907 | 0.4543 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -65.5558 | 7.159 | 26.3559 | 8476.1833 | 8.7075 | [6 empty] | 120.5851 | 181.438 | 161.9025 | [5 empty] | -41.2538 | 17.3594 | 6280.0112 | [5 empty] | 121.1869 | 182.2481 | 160.7584 | [7 empty] | -41.0842 | 18.0284 | 0.6902 | 6215.7564 | 0.3029 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -60.4868 | -25.7546 | 27.1968 | 20668.0363 | 7.529 | [6 empty] | 136.6494 | 187.8656 | 246.4829 | [5 empty] | -39.4686 | -8.4948 | 9687.1041 | [5 empty] | 137.3074 | 189.2461 | 245.1461 | [7 empty] | -39.5767 | -7.5624 | 0.9387 | 9490.119 | 0.4806 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -55.7534 | -59.2596 | 29.6819 | 4.391e+18 | 6.309 | [6 empty] | 157.0841 | 196.0419 | 354.0747 | [5 empty] | -37.7001 | -35.6992 | 23515.7218 | [5 empty] | 156.7599 | 196.6646 | 352.2275 | [7 empty] | -38.1034 | -34.9461 | 0.8543 | 22601.5535 | 0.4281 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -51.575 | -89.8516 | 31.1688 | 4.391e+18 | 5.7572 | [6 empty] | 182.0525 | 206.0321 | 485.5364 | [5 empty] | -36.0744 | -62.8103 | 4.391e+18 | [5 empty] | 181.9518 | 206.3643 | 481.6674 | [7 empty] | -35.9884 | -61.8716 | 0.9427 | 4.391e+18 | 0.1756 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -48.4321 | -117.3321 | 31.7212 | 4.391e+18 | 5.6869 | [6 empty] | 211.4468 | 217.7933 | 640.3012 | [5 empty] | -34.6739 | -88.7498 | 4.391e+18 | [5 empty] | 212.0094 | 219.2774 | 635.6272 | [7 empty] | -34.6358 | -87.4139 | 1.3364 | 4.391e+18 | 0.213 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -97.4012 | 97.4218 | 42.9264 | 3742.0439 | 8.3408 | [6 empty] | 135.7603 | 252.3662 | 41.954 | [5 empty] | -56.9588 | 83.0313 | 3581.1102 | [5 empty] | 136.457 | 252.6921 | 41.6209 | [7 empty] | -56.5091 | 83.1547 | 0.4663 | 3572.873 | 0.1613 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -96.9844 | 93.9697 | 42.3708 | 3827.5131 | 8.5088 | [6 empty] | 136.9608 | 252.8465 | 48.2748 | [5 empty] | -56.7549 | 80.6702 | 3642.0065 | [5 empty] | 137.6549 | 253.1821 | 47.9761 | [7 empty] | -56.3187 | 80.7848 | 0.4511 | 3633.9801 | 0.1525 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -94.5919 | 82.2198 | 39.774 | 4135.3308 | 8.7262 | [6 empty] | 141.2764 | 254.5732 | 70.9971 | [5 empty] | -56.0455 | 72.4143 | 3872.9995 | [5 empty] | 141.2735 | 254.442 | 70.9965 | [7 empty] | -55.9786 | 72.3779 | 0.0762 | 3872.8657 | 0.0195 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -91.1081 | 60.9075 | 36.3882 | 4874.9131 | 9.1229 | [6 empty] | 149.2199 | 257.7516 | 112.821 | [5 empty] | -54.8284 | 58.0996 | 4352.6082 | [5 empty] | 149.5781 | 257.9336 | 113.5436 | [7 empty] | -54.6968 | 57.8757 | 0.2597 | 4359.4748 | 0.069 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -86.3747 | 33.2216 | 33.6059 | 6359.1116 | 9.3757 | [6 empty] | 161.1057 | 262.5073 | 175.4012 | [5 empty] | -53.1961 | 38.5633 | 5223.4843 | [5 empty] | 162.0056 | 263.5427 | 173.1168 | [7 empty] | -52.8367 | 39.4955 | 0.9991 | 5167.8177 | 0.3617 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -81.0277 | 2.3462 | 32.3819 | 9607.7533 | 9.1462 | [6 empty] | 177.17 | 268.9348 | 259.9816 | [5 empty] | -51.2906 | 15.1639 | 6792.1418 | [5 empty] | 177.9517 | 270.0334 | 258.9568 | [7 empty] | -51.1716 | 15.7421 | 0.5903 | 6737.4279 | 0.245 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -75.6164 | -30.6836 | 33.1292 | 22924.4174 | 7.9707 | [6 empty] | 197.6047 | 277.1111 | 367.5734 | [5 empty] | -49.2647 | -10.6055 | 9990.8805 | [5 empty] | 197.6616 | 277.7432 | 368.5645 | [7 empty] | -49.5801 | -10.6204 | 0.3158 | 10009.9247 | 0.1128 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -70.5329 | -62.2318 | 34.0318 | 2.1955e+18 | 6.7507 | [6 empty] | 222.5731 | 287.1014 | 499.0351 | [5 empty] | -47.2525 | -37.4086 | 20176.0122 | [5 empty] | 223.9404 | 288.7346 | 494.5468 | [7 empty] | -46.7922 | -36.0259 | 1.4573 | 18840.4299 | 0.4076 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -66.2164 | -91.7061 | 34.6647 | 4.391e+18 | 6.2814 | [6 empty] | 251.9673 | 298.8625 | 653.7999 | [5 empty] | -45.3693 | -64.0106 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 253.3972 | 300.5565 | 649.9543 | [7 empty] | -44.9842 | -62.8545 | 1.2185 | 1.4637e+18 | 0.2435 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -115.9249 | 111.9897 | 50.9157 | 3774.669 | 8.8119 | [6 empty] | 185.2706 | 351.4211 | 58.4474 | [5 empty] | -67.8052 | 95.3491 | 3602.4141 | [5 empty] | 186.0887 | 351.6951 | 58.1876 | [7 empty] | -67.3311 | 95.4037 | 0.4773 | 3596.2809 | 0.1328 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -115.4807 | 109.0746 | 50.3566 | 3836.2663 | 8.935 | [6 empty] | 186.4711 | 351.9014 | 64.7683 | [5 empty] | -67.6251 | 93.4022 | 3646.1306 | [5 empty] | 186.9121 | 352.586 | 65.6559 | [7 empty] | -67.6775 | 93.2361 | 0.1742 | 3651.7225 | 0.091 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -113.3573 | 99.2336 | 48.0705 | 4053.7752 | 9.1359 | [6 empty] | 190.7867 | 353.6282 | 87.4906 | [5 empty] | -66.9923 | 86.5424 | 3809.4769 | [5 empty] | 191.4274 | 354.145 | 88.6154 | [7 empty] | -66.853 | 86.2632 | 0.312 | 3815.7952 | 0.0896 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -110.1656 | 80.9796 | 44.7586 | 4551.4949 | 9.5059 | [6 empty] | 198.7302 | 356.8065 | 129.3145 | [5 empty] | -65.8852 | 74.4547 | 4137.4071 | [5 empty] | 200.6005 | 358.1586 | 127.775 | [7 empty] | -65.0961 | 75.0331 | 0.9784 | 4111.6512 | 0.3257 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -105.7244 | 56.6078 | 41.3796 | 5459.6646 | 9.7686 | [6 empty] | 210.616 | 361.5622 | 191.8947 | [5 empty] | -64.3557 | 57.5578 | 4701.8068 | [5 empty] | 211.6192 | 362.4431 | 191.3245 | [7 empty] | -64.0327 | 57.8428 | 0.4308 | 4686.9405 | 0.1479 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -100.4721 | 28.3576 | 38.8791 | 7103.2266 | 9.8181 | [6 empty] | 226.6803 | 367.9898 | 276.4751 | [5 empty] | -62.5004 | 36.7083 | 5631.3776 | [5 empty] | 227.5769 | 368.5572 | 275.533 | [7 empty] | -62.1142 | 37.015 | 0.4931 | 5607.4737 | 0.1633 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -94.9112 | -3.0348 | 38.0114 | 10723.204 | 9.4754 | [6 empty] | 247.115 | 376.1661 | 384.0669 | [5 empty] | -60.4367 | 12.9769 | 7198.4746 | [5 empty] | 248.5115 | 377.0316 | 378.5139 | [7 empty] | -59.6088 | 14.3178 | 1.5759 | 7059.9691 | 0.5524 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -89.4216 | -34.1573 | 37.9025 | 23318.388 | 8.1743 | [6 empty] | 272.0834 | 386.1563 | 515.5286 | [5 empty] | -58.2824 | -12.5483 | 10180.6217 | [5 empty] | 273.8142 | 387.6109 | 511.7177 | [7 empty] | -57.645 | -11.5116 | 1.217 | 9959.2227 | 0.3861 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -84.351 | -64.3812 | 38.1391 | 1.0978e+18 | 7.1328 | [6 empty] | 301.4776 | 397.9174 | 670.2934 | [5 empty] | -56.1568 | -38.6971 | 18065.5183 | [5 empty] | 302.6516 | 399.4308 | 664.8671 | [7 empty] | -55.7751 | -37.4122 | 1.3404 | 17217.42 | 0.363 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -133.1667 | 126.0788 | 58.4547 | 3794.0224 | 9.1569 | [6 empty] | 243.5572 | 468.0346 | 77.8645 | [5 empty] | -77.8731 | 107.1164 | 3615.9117 | [5 empty] | 244.5512 | 467.6862 | 78.1458 | [7 empty] | -77.1745 | 106.8965 | 0.7324 | 3612.9787 | 0.1318 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -132.6933 | 123.5625 | 57.8779 | 3839.9318 | 9.2436 | [6 empty] | 244.7577 | 468.515 | 84.1854 | [5 empty] | -77.7146 | 105.4742 | 3648.7303 | [5 empty] | 246.2929 | 468.298 | 85.3986 | [7 empty] | -76.8024 | 104.9933 | 1.0311 | 3649.2365 | 0.1705 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -130.8246 | 115.2156 | 55.8791 | 4000.4187 | 9.4208 | [6 empty] | 249.0733 | 470.2417 | 106.9077 | [5 empty] | -77.1545 | 99.6593 | 3770.1841 | [5 empty] | 249.433 | 469.223 | 107.6967 | [7 empty] | -76.624 | 99.2424 | 0.6746 | 3772.6884 | 0.1199 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -127.955 | 99.5008 | 52.7868 | 4355.7093 | 9.7564 | [6 empty] | 257.0168 | 473.4201 | 148.7316 | [5 empty] | -76.1623 | 89.3044 | 4008.8054 | [5 empty] | 258.1362 | 473.0805 | 149.2168 | [7 empty] | -75.4308 | 89.031 | 0.781 | 4007.0167 | 0.1458 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -123.9035 | 78.0643 | 49.2608 | 4969.0363 | 10.019 | [6 empty] | 268.9026 | 478.1758 | 211.3118 | [5 empty] | -74.7649 | 74.5971 | 4405.6509 | [5 empty] | 270.2349 | 477.9818 | 209.8838 | [7 empty] | -73.8772 | 74.7826 | 0.9069 | 4388.4653 | 0.2348 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -118.9449 | 52.5265 | 46.0556 | 5979.8764 | 10.1375 | [6 empty] | 284.9669 | 484.6033 | 295.8922 | [5 empty] | -73.0261 | 56.0736 | 5027.5417 | [5 empty] | 286.1877 | 484.1574 | 292.5559 | [7 empty] | -72.0377 | 56.6028 | 1.1211 | 4991.5166 | 0.32 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -113.5342 | 23.327 | 43.942 | 7801.2853 | 10.1393 | [6 empty] | 305.4016 | 492.7796 | 403.484 | [5 empty] | -71.0324 | 34.4847 | 5991.3703 | [5 empty] | 306.4989 | 492.6334 | 404.7372 | [7 empty] | -70.4955 | 34.1336 | 0.6415 | 5999.6034 | 0.1462 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -107.931 | -6.6002 | 42.7001 | 11409.224 | 9.5169 | [6 empty] | 330.37 | 502.7699 | 534.9457 | [5 empty] | -68.8786 | 10.6686 | 7541.4883 | [5 empty] | 332.4992 | 503.4273 | 530.1486 | [7 empty] | -67.8111 | 11.5541 | 1.387 | 7436.0337 | 0.4112 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -102.4345 | -36.6677 | 42.1503 | 22722.3034 | 8.3229 | [6 empty] | 359.7642 | 514.531 | 689.7105 | [5 empty] | -66.6738 | -14.3559 | 10304.7182 | [5 empty] | 362.0335 | 515.7193 | 683.7904 | [7 empty] | -65.7072 | -13.2383 | 1.4777 | 10073.8947 | 0.3944 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 80.0412 | 3.8275 | 27.089 | 2244.3827 | 5.2594 | [6 empty] | 32.4958 | 16.8621 | 8.2711 | [5 empty] | 52.9761 | 4.9662 | 2244.3827 | [5 empty] | 31.2912 | 16.2577 | 8.2298 | [7 empty] | 51.4176 | 4.5767 | 1.6065 | 2244.3827 | 0.4645 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.426 | -20.5332 | 22.7725 | 5763.58 | 5.263 | [6 empty] | 36.8114 | 18.5889 | 30.9934 | [5 empty] | 41.3338 | -15.0087 | 6497.5129 | [5 empty] | 36.6481 | 18.4441 | 30.3342 | [7 empty] | 41.7022 | -14.648 | 0.5155 | 6327.4406 | 0.1962 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 44.327 | -49.7909 | 18.8845 | 6.4036e+17 | 5.1772 | [6 empty] | 44.755 | 21.7672 | 72.8173 | [5 empty] | 29.5353 | -38.0507 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 44.4285 | 21.5328 | 72.1888 | [7 empty] | 29.5555 | -37.9098 | 0.1423 | 6.4036e+17 | 0.1018 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 30.8759 | -75.3987 | 18.8403 | 2.9273e+18 | 5.1459 | [6 empty] | 56.6407 | 26.5229 | 135.3975 | [5 empty] | 20.4405 | -59.7124 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 56.2343 | 26.1751 | 136.7685 | [7 empty] | 19.8476 | -60.2547 | 0.8035 | 2.9273e+18 | 0.2742 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 22.1541 | -97.4916 | 19.6619 | 2.9273e+18 | 5.1118 | [6 empty] | 72.705 | 32.9505 | 219.9779 | [5 empty] | 13.784 | -79.7002 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.3289 | 32.6789 | 218.7781 | [7 empty] | 13.8394 | -79.4939 | 0.2136 | 2.9273e+18 | 0.0991 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 15.4966 | -118.2051 | 20.7994 | 2.9273e+18 | 5.0844 | [6 empty] | 93.1397 | 41.1268 | 327.5697 | [5 empty] | 8.7821 | -98.5193 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 92.6276 | 40.6268 | 329.279 | [7 empty] | 8.3996 | -98.8046 | 0.4772 | 2.9273e+18 | 0.2069 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 10.873 | -137.1548 | 21.468 | 4.391e+18 | 5.0236 | [6 empty] | 118.1081 | 51.117 | 459.0314 | [5 empty] | 4.852 | -116.5484 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.5035 | 50.8273 | 456.7829 | [7 empty] | 4.8432 | -116.268 | 0.2805 | 2.9273e+18 | 0.0805 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 7.2132 | -155.0311 | 21.886 | 4.391e+18 | 4.9294 | [6 empty] | 147.5023 | 62.8781 | 613.7962 | [5 empty] | 1.6529 | -133.8633 | 4.391e+18 | [5 empty] | 147.1308 | 62.8217 | 608.8596 | [7 empty] | 1.9419 | -133.3753 | 0.5671 | 2.9273e+18 | 0.11 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.7035 | 18.536 | 27.059 | 2244.3827 | 5.7541 | [6 empty] | 33.6758 | 21.1445 | 2.7433 | [5 empty] | 48.6939 | 16.9009 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.27 | 20.8987 | 2.7834 | [7 empty] | 48.259 | 16.7031 | 0.4778 | 2244.3827 | 0.1816 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 69.9998 | 9.2802 | 24.6029 | 2244.3827 | 5.7561 | [6 empty] | 34.8763 | 21.6249 | 9.0641 | [5 empty] | 45.4023 | 9.7932 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.3224 | 21.2688 | 8.8194 | [7 empty] | 45.093 | 9.796 | 0.3092 | 2244.3827 | 0.1728 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 57.1717 | -15.1373 | 21.2523 | 5154.287 | 5.5938 | [6 empty] | 39.1919 | 23.3516 | 31.7864 | [5 empty] | 36.5093 | -10.1651 | 5665.7551 | [5 empty] | 39.1347 | 23.2252 | 30.7388 | [7 empty] | 37.2538 | -9.4861 | 1.0077 | 5429.4833 | 0.4 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 40.917 | -45.8679 | 18.3337 | 1.3722e+17 | 5.4296 | [6 empty] | 47.1355 | 26.5299 | 73.6103 | [5 empty] | 26.661 | -34.3399 | 648949.8199 | [5 empty] | 46.7277 | 26.2885 | 72.6297 | [7 empty] | 26.6878 | -34.0118 | 0.3292 | 295361.5234 | 0.1279 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 28.7197 | -73.251 | 18.8399 | 2.9273e+18 | 5.3249 | [6 empty] | 59.0213 | 31.2856 | 136.1905 | [5 empty] | 18.5216 | -57.4098 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.5807 | 31.0163 | 136.4817 | [7 empty] | 18.1248 | -57.6328 | 0.4552 | 2.9273e+18 | 0.1669 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 20.5363 | -96.5884 | 19.9015 | 4.391e+18 | 5.2385 | [6 empty] | 75.0855 | 37.7132 | 220.7709 | [5 empty] | 12.3212 | -78.4616 | 4.391e+18 | [5 empty] | 74.7004 | 37.4895 | 219.0961 | [7 empty] | 12.4228 | -78.1421 | 0.3353 | 2.9273e+18 | 0.0952 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 14.1409 | -118.1065 | 21.2068 | 4.391e+18 | 5.1733 | [6 empty] | 95.5203 | 45.8895 | 328.3627 | [5 empty] | 7.573 | -97.9425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.1239 | 45.7734 | 329.7392 | [7 empty] | 7.0895 | -98.1735 | 0.5358 | 2.9273e+18 | 0.1736 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 9.6945 | -137.4899 | 21.9455 | 2.9273e+18 | 5.0942 | [6 empty] | 120.4886 | 55.8797 | 459.8244 | [5 empty] | 3.8117 | -116.3476 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 119.8161 | 55.7039 | 457.7779 | [7 empty] | 3.6597 | -116.0815 | 0.3065 | 2.9273e+18 | 0.0893 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 6.1325 | -155.5973 | 22.3931 | 2.9273e+18 | 4.9838 | [6 empty] | 149.8829 | 67.6409 | 614.5892 | [5 empty] | 0.7391 | -133.8634 | 4.391e+18 | [5 empty] | 150.5395 | 68.0766 | 610.6511 | [7 empty] | 1.3373 | -133.4528 | 0.7256 | 2.9273e+18 | 0.211 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 42.961 | 31.9743 | 17.0207 | 2244.3827 | 6.0417 | [6 empty] | 42.2333 | 38.2655 | 5.594 | [5 empty] | 26.2488 | 28.7481 | 2244.3827 | [5 empty] | 41.9599 | 38.1263 | 5.6701 | [7 empty] | 25.884 | 28.6387 | 0.3808 | 2244.3827 | 0.156 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 40.1535 | 24.0885 | 15.2385 | 2244.3827 | 6.2759 | [6 empty] | 43.4338 | 38.7458 | 11.9149 | [5 empty] | 24.9686 | 22.8115 | 2545.2352 | [5 empty] | 43.3545 | 38.8339 | 12.0036 | [7 empty] | 24.5845 | 22.8361 | 0.3848 | 2571.6782 | 0.2084 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 34.7619 | 0.9653 | 14.1371 | 4442.3474 | 6.8916 | [6 empty] | 47.7494 | 40.4726 | 34.6372 | [5 empty] | 21.0875 | 4.5525 | 4552.2424 | [5 empty] | 47.5052 | 40.4128 | 35.8319 | [7 empty] | 20.2541 | 3.6704 | 1.2136 | 4706.8347 | 0.6337 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 25.8254 | -31.6571 | 14.9077 | 16134.9686 | 6.0036 | [6 empty] | 55.693 | 43.6509 | 76.4611 | [5 empty] | 15.9379 | -20.5001 | 11306.2555 | [5 empty] | 56.1265 | 44.0891 | 76.0714 | [7 empty] | 16.1697 | -19.9538 | 0.5934 | 10927.0191 | 0.2817 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 18.1612 | -63.1092 | 18.1347 | 2.9273e+18 | 5.6207 | [6 empty] | 67.5788 | 48.4066 | 139.0413 | [5 empty] | 10.8846 | -46.4984 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 68.1152 | 48.8751 | 138.6298 | [7 empty] | 11.1955 | -46.0354 | 0.5578 | 2.9273e+18 | 0.2325 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 12.536 | -90.2636 | 20.4093 | 2.9273e+18 | 5.3835 | [6 empty] | 83.643 | 54.8342 | 223.6217 | [5 empty] | 6.5204 | -70.761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 84.3894 | 55.4495 | 220.7194 | [7 empty] | 7.3432 | -69.6549 | 1.3785 | 2.9273e+18 | 0.4462 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 7.7177 | -114.7568 | 22.4367 | 2.9273e+18 | 5.2592 | [6 empty] | 104.0778 | 63.0105 | 331.2135 | [5 empty] | 2.9 | -92.8434 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 104.1975 | 63.3382 | 330.0939 | [7 empty] | 2.9399 | -92.4802 | 0.3654 | 2.9273e+18 | 0.1235 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 4.2709 | -136.0264 | 23.3404 | 2.9273e+18 | 5.1413 | [6 empty] | 129.0461 | 73.0007 | 462.6752 | [5 empty] | -0.1104 | -113.1009 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.2291 | 73.4022 | 459.2618 | [7 empty] | 0.1959 | -112.4628 | 0.7078 | 2.9273e+18 | 0.1769 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 1.3087 | -155.2623 | 23.7435 | 2.9273e+18 | 5.0002 | [6 empty] | 158.4404 | 84.7618 | 617.44 | [5 empty] | -2.6451 | -131.8503 | 4.391e+18 | [5 empty] | 158.9593 | 85.6535 | 610.6655 | [7 empty] | -2.0894 | -130.8513 | 1.1432 | 4.391e+18 | 0.3025 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 6.2593 | 48.5116 | 6.5223 | 1945.4479 | 4.0291 | [6 empty] | 57.9848 | 69.7793 | 10.8414 | [5 empty] | 3.1299 | 42.789 | 1865.3381 | [5 empty] | 58.1778 | 69.5199 | 10.4152 | [7 empty] | 3.9289 | 42.9005 | 0.8067 | 1874.4222 | 0.4511 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 5.0523 | 42.3147 | 4.7089 | 3008.5904 | 2.7898 | [6 empty] | 59.1853 | 70.2597 | 17.1622 | [5 empty] | 2.797 | 38.181 | 3153.5535 | [5 empty] | 58.7459 | 70.0564 | 17.3156 | [7 empty] | 2.2903 | 38.0477 | 0.5239 | 3170.7821 | 0.2841 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 4.3229 | 22.4411 | 2.6938 | 4129.0904 | 2.9357 | [6 empty] | 63.5009 | 71.9864 | 39.8845 | [5 empty] | 1.706 | 23.08 | 4072.8373 | [5 empty] | 63.146 | 71.947 | 40.9113 | [7 empty] | 0.9486 | 22.4807 | 0.9658 | 4138.5882 | 0.6061 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -0.9351 | -42.5883 | 15.9569 | 84121.9727 | 5.6828 | [6 empty] | 83.3302 | 79.9205 | 144.2886 | [5 empty] | -1.8869 | -26.6598 | 15742.9873 | [5 empty] | 83.5371 | 80.4637 | 142.2639 | [7 empty] | -1.7708 | -25.4941 | 1.1715 | 14718.3653 | 0.4816 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -2.807 | -73.8138 | 20.2971 | 2.9273e+18 | 4.9276 | [6 empty] | 99.3945 | 86.348 | 228.869 | [5 empty] | -3.8283 | -53.5425 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 99.5081 | 86.792 | 228.427 | [7 empty] | -3.9959 | -53.137 | 0.4388 | 2.9273e+18 | 0.1754 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -4.8497 | -102.6177 | 23.7133 | 2.9273e+18 | 4.9072 | [6 empty] | 119.8293 | 94.5243 | 336.4608 | [5 empty] | -5.6606 | -78.9182 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.0643 | 95.0649 | 336.7003 | [7 empty] | -5.8513 | -78.6983 | 0.2911 | 4.391e+18 | 0.1734 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -6.3665 | -127.4267 | 25.1414 | 4.391e+18 | 4.8615 | [6 empty] | 144.7976 | 104.5146 | 467.9225 | [5 empty] | -7.3488 | -102.3045 | 4.391e+18 | [5 empty] | 145.3869 | 105.8148 | 461.3313 | [7 empty] | -6.9341 | -100.5706 | 1.7828 | 4.391e+18 | 0.4219 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -8.072 | -149.1685 | 25.5261 | 2.9273e+18 | 4.752 | [6 empty] | 174.1919 | 116.2757 | 622.6873 | [5 empty] | -8.8897 | -123.6555 | 4.391e+18 | [5 empty] | 175.4586 | 117.6995 | 622.1979 | [7 empty] | -8.7379 | -123.1361 | 0.5412 | 4.391e+18 | 0.2894 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -26.2288 | 65.1394 | 12.9435 | 3199.8919 | 4.2682 | [6 empty] | 81.5534 | 116.9328 | 18.6928 | [5 empty] | -16.3781 | 56.743 | 3241.5341 | [5 empty] | 81.4788 | 116.8637 | 18.6824 | [7 empty] | -16.4084 | 56.7328 | 0.0319 | 3242.0236 | 0.0182 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -26.7189 | 60.2988 | 12.5574 | 3370.6013 | 4.1552 | [6 empty] | 82.7539 | 117.4132 | 25.0137 | [5 empty] | -16.38 | 53.1716 | 3370.3401 | [5 empty] | 82.6611 | 117.3645 | 25.1863 | [7 empty] | -16.4844 | 53.0709 | 0.1451 | 3375.7288 | 0.0782 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -25.5364 | 43.8916 | 9.576 | 4006.8382 | 4.0282 | [6 empty] | 87.0695 | 119.1399 | 47.7359 | [5 empty] | -16.3915 | 41.0509 | 3884.0132 | [5 empty] | 87.3717 | 119.1796 | 47.4265 | [7 empty] | -16.0021 | 41.1774 | 0.4094 | 3869.831 | 0.1916 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -25.0746 | 16.0628 | 10.0928 | 5809.9183 | 5.2769 | [6 empty] | 95.0131 | 122.3183 | 89.5599 | [5 empty] | -16.4291 | 21.2705 | 5080.6649 | [5 empty] | 95.5806 | 122.7299 | 89.6136 | [7 empty] | -16.1314 | 21.376 | 0.3159 | 5065.8022 | 0.1795 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -24.1657 | -16.7807 | 15.2824 | 11229.5902 | 6.6557 | [6 empty] | 106.8988 | 127.074 | 152.14 | [5 empty] | -16.5156 | -3.5509 | 7783.4539 | [5 empty] | 106.5032 | 127.0178 | 153.6464 | [7 empty] | -17.0945 | -4.0983 | 0.7968 | 7905.9433 | 0.3786 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -22.9432 | -49.6751 | 20.0931 | 2.1955e+18 | 4.8139 | [6 empty] | 122.9631 | 133.5015 | 236.7205 | [5 empty] | -16.671 | -30.586 | 17359.9165 | [5 empty] | 123.1 | 134.0659 | 234.9298 | [7 empty] | -16.7046 | -29.7465 | 0.8402 | 16637.5081 | 0.3707 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -22.2343 | -81.6906 | 24.5717 | 4.391e+18 | 4.3605 | [6 empty] | 143.3978 | 141.6778 | 344.3123 | [5 empty] | -16.9072 | -57.7033 | 4.391e+18 | [5 empty] | 143.6746 | 142.4314 | 342.5956 | [7 empty] | -16.9482 | -56.9215 | 0.7829 | 4.391e+18 | 0.1682 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -21.5453 | -110.0965 | 26.765 | 4.391e+18 | 4.1399 | [6 empty] | 168.3662 | 151.668 | 475.774 | [5 empty] | -17.2275 | -83.6821 | 4.391e+18 | [5 empty] | 168.5471 | 152.7654 | 472.434 | [7 empty] | -17.361 | -82.5313 | 1.1585 | 4.391e+18 | 0.2615 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -21.5185 | -135.0226 | 27.4616 | 4.391e+18 | 4.0823 | [6 empty] | 197.7605 | 163.4292 | 630.5388 | [5 empty] | -17.6248 | -107.8384 | 4.391e+18 | [5 empty] | 198.3555 | 165.1383 | 624.5192 | [7 empty] | -17.5455 | -106.2192 | 1.6212 | 4.391e+18 | 0.333 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -54.1884 | 81.2718 | 24.1946 | 3433.5258 | 5.7086 | [6 empty] | 113.4075 | 180.6633 | 29.3045 | [5 empty] | -32.7087 | 70.1362 | 3391.3901 | [5 empty] | 112.5379 | 180.5128 | 29.6514 | [7 empty] | -33.5409 | 70.0609 | 0.8356 | 3405.5806 | 0.3036 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -54.2935 | 77.3717 | 23.912 | 3545.4846 | 5.8516 | [6 empty] | 114.6081 | 181.1436 | 35.6253 | [5 empty] | -32.6028 | 67.307 | 3474.8858 | [5 empty] | 114.6696 | 181.3896 | 35.8974 | [7 empty] | -32.745 | 67.2607 | 0.1496 | 3479.3511 | 0.0751 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -52.4939 | 63.8762 | 21.2288 | 3950.0177 | 5.9647 | [6 empty] | 118.9237 | 182.8703 | 58.3476 | [5 empty] | -32.2403 | 57.5163 | 3797.0582 | [5 empty] | 119.8764 | 183.4987 | 58.6905 | [7 empty] | -31.7665 | 57.4642 | 0.4766 | 3793.1502 | 0.1708 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -50.652 | 39.8782 | 19.0395 | 4983.1912 | 6.5943 | [6 empty] | 126.8672 | 186.0487 | 100.1715 | [5 empty] | -31.6401 | 40.9021 | 4493.1221 | [5 empty] | 127.3592 | 187.0651 | 101.223 | [7 empty] | -31.9596 | 40.8295 | 0.3277 | 4506.2632 | 0.1747 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -48.0248 | 9.7339 | 19.4508 | 7273.7123 | 7.537 | [6 empty] | 138.753 | 190.8044 | 162.7517 | [5 empty] | -30.8784 | 18.9173 | 5840.731 | [5 empty] | 139.1374 | 191.6117 | 161.9736 | [7 empty] | -30.9512 | 19.4676 | 0.5551 | 5801.5037 | 0.2446 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -44.9449 | -22.4697 | 21.8594 | 13965.022 | 7.0481 | [6 empty] | 154.8173 | 197.2319 | 247.3321 | [5 empty] | -30.053 | -6.4676 | 8627.7957 | [5 empty] | 154.9775 | 197.9555 | 246.3947 | [7 empty] | -30.2408 | -5.9046 | 0.5935 | 8544.0228 | 0.3408 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -42.2583 | -55.6201 | 25.7669 | 2.1955e+18 | 5.7868 | [6 empty] | 175.252 | 205.4082 | 354.9239 | [5 empty] | -29.2541 | -33.3754 | 17296.0285 | [5 empty] | 174.8092 | 205.6814 | 350.4006 | [7 empty] | -29.3014 | -32.116 | 1.2603 | 16454.4361 | 0.511 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -39.6997 | -86.3124 | 28.2369 | 4.391e+18 | 5.0126 | [6 empty] | 200.2204 | 215.3985 | 486.3856 | [5 empty] | -28.548 | -60.3709 | 4.391e+18 | [5 empty] | 200.1452 | 215.7753 | 484.8218 | [7 empty] | -28.6452 | -59.8934 | 0.4873 | 4.391e+18 | 0.1281 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -37.9234 | -114.0528 | 29.4411 | 4.391e+18 | 4.7802 | [6 empty] | 229.6146 | 227.1596 | 641.1504 | [5 empty] | -27.9775 | -86.3425 | 4.391e+18 | [5 empty] | 231.2074 | 229.2072 | 635.887 | [7 empty] | -27.5199 | -84.7584 | 1.6489 | 4.391e+18 | 0.3079 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -78.5975 | 96.6972 | 34.6434 | 3565.1823 | 6.8693 | [6 empty] | 153.9281 | 261.7325 | 42.8031 | [5 empty] | -46.7991 | 82.9486 | 3474.5191 | [5 empty] | 154.7787 | 261.9736 | 43.0933 | [7 empty] | -46.2514 | 82.8035 | 0.5666 | 3471.7002 | 0.1352 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -78.4754 | 93.4762 | 34.3003 | 3643.0523 | 7.0138 | [6 empty] | 155.1286 | 262.2128 | 49.124 | [5 empty] | -46.663 | 80.6509 | 3532.3678 | [5 empty] | 155.3713 | 262.2016 | 49.6332 | [7 empty] | -46.5043 | 80.4363 | 0.2669 | 3535.8358 | 0.0709 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -76.5354 | 82.2506 | 31.8412 | 3919.6338 | 7.1719 | [6 empty] | 159.4443 | 263.9396 | 71.8463 | [5 empty] | -46.1893 | 72.6079 | 3750.9864 | [5 empty] | 160.0578 | 263.9836 | 71.686 | [7 empty] | -45.7009 | 72.6048 | 0.4884 | 3744.4138 | 0.143 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -74.2297 | 61.7133 | 29.0176 | 4581.0852 | 7.6675 | [6 empty] | 167.3878 | 267.1179 | 113.6702 | [5 empty] | -45.3762 | 58.6317 | 4201.5681 | [5 empty] | 168.6656 | 267.6003 | 112.2221 | [7 empty] | -44.4983 | 59.1053 | 0.9975 | 4171.7249 | 0.3565 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -70.9089 | 34.7852 | 27.0369 | 5868.468 | 8.1988 | [6 empty] | 179.2736 | 271.8736 | 176.2504 | [5 empty] | -44.2854 | 39.4953 | 5009.7731 | [5 empty] | 180.5582 | 272.8703 | 174.239 | [7 empty] | -43.6561 | 40.2778 | 1.0041 | 4960.3177 | 0.379 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -66.9294 | 4.6255 | 26.6951 | 8460.8343 | 8.4582 | [6 empty] | 195.3378 | 278.3012 | 260.8308 | [5 empty] | -43.0126 | 16.4836 | 6431.0091 | [5 empty] | 196.1671 | 278.6357 | 259.3255 | [7 empty] | -42.4704 | 16.9191 | 0.6955 | 6381.5652 | 0.2636 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -63.0659 | -27.8927 | 28.5701 | 16498.909 | 7.571 | [6 empty] | 215.7726 | 286.4775 | 368.4226 | [5 empty] | -41.662 | -8.9686 | 9183.1639 | [5 empty] | 216.4609 | 287.2861 | 365.5961 | [7 empty] | -41.3596 | -8.0916 | 0.9277 | 9026.8154 | 0.376 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -59.2541 | -59.3171 | 30.3784 | 1.0978e+18 | 6.2774 | [6 empty] | 240.7409 | 296.4677 | 499.8843 | [5 empty] | -40.3265 | -35.556 | 16702.5 | [5 empty] | 240.7874 | 296.7453 | 494.7154 | [7 empty] | -40.0409 | -34.4286 | 1.163 | 16034.5564 | 0.3413 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -56.0406 | -88.8263 | 31.6935 | 4.391e+18 | 5.7859 | [6 empty] | 270.1352 | 308.2288 | 654.6491 | [5 empty] | -39.0861 | -62.049 | 654598.8745 | [5 empty] | 270.4843 | 309.224 | 651.7037 | [7 empty] | -39.0831 | -61.2304 | 0.8186 | 236559.0576 | 0.1986 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -100.0871 | 111.3314 | 43.812 | 3644.2652 | 7.6509 | [6 empty] | 203.4384 | 360.7874 | 59.2966 | [5 empty] | -59.3348 | 95.2459 | 3524.8525 | [5 empty] | 204.4962 | 361.1286 | 59.625 | [7 empty] | -58.7819 | 95.1137 | 0.5685 | 3522.1527 | 0.1217 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -99.8124 | 108.5645 | 43.3767 | 3701.2302 | 7.7594 | [6 empty] | 204.639 | 361.2678 | 65.6175 | [5 empty] | -59.1961 | 93.3375 | 3566.95 | [5 empty] | 206.4175 | 361.8383 | 65.8698 | [7 empty] | -58.2471 | 93.2079 | 0.9578 | 3560.07 | 0.2231 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -97.9489 | 99.0768 | 41.1729 | 3901.4786 | 7.9221 | [6 empty] | 208.9546 | 362.9945 | 88.3398 | [5 empty] | -58.7089 | 86.6098 | 3723.9432 | [5 empty] | 210.8168 | 364.0814 | 88.9367 | [7 empty] | -57.9696 | 86.4979 | 0.7477 | 3719.6875 | 0.1844 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -95.5578 | 81.4126 | 38.2876 | 4359.8233 | 8.349 | [6 empty] | 216.8981 | 366.1728 | 130.1637 | [5 empty] | -57.856 | 74.7407 | 4037.8869 | [5 empty] | 218.9043 | 367.5439 | 129.9049 | [7 empty] | -57.1041 | 74.9486 | 0.78 | 4024.2025 | 0.2439 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -92.0707 | 57.5718 | 35.3981 | 5188.2533 | 8.7542 | [6 empty] | 228.7839 | 370.9285 | 192.7439 | [5 empty] | -56.6768 | 58.1198 | 4574.93 | [5 empty] | 230.9984 | 372.3595 | 191.7278 | [7 empty] | -55.7979 | 58.5483 | 0.9778 | 4547.8624 | 0.319 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -87.7906 | 29.9217 | 33.4305 | 6635.1547 | 9.0251 | [6 empty] | 244.8481 | 377.3561 | 277.3243 | [5 empty] | -55.2454 | 37.5642 | 5450.6002 | [5 empty] | 246.4919 | 378.1771 | 275.8228 | [7 empty] | -54.4807 | 38.0066 | 0.8834 | 5414.2737 | 0.2922 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -83.381 | -0.9425 | 33.3204 | 9612.387 | 9.0408 | [6 empty] | 265.2829 | 385.5324 | 384.9161 | [5 empty] | -53.6527 | 14.1065 | 6899.8723 | [5 empty] | 266.087 | 386.0557 | 384.6263 | [7 empty] | -53.3766 | 14.2556 | 0.3138 | 6880.1223 | 0.106 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -78.8493 | -31.8674 | 33.8942 | 18004.6205 | 7.8098 | [6 empty] | 290.2512 | 395.5226 | 516.3778 | [5 empty] | -51.9903 | -11.1935 | 9556.471 | [5 empty] | 291.2367 | 396.7445 | 512.0997 | [7 empty] | -51.6433 | -10.0982 | 1.149 | 9372.0665 | 0.43 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -74.6783 | -61.9892 | 34.7447 | 3.2018e+17 | 6.676 | [6 empty] | 319.6455 | 407.2837 | 671.1426 | [5 empty] | -50.3518 | -37.1816 | 15953.9452 | [5 empty] | 320.5804 | 408.8391 | 665.2198 | [7 empty] | -50.0735 | -35.7994 | 1.4099 | 15288.7705 | 0.4209 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -119.4246 | 125.4784 | 52.1311 | 3693.1642 | 8.2055 | [6 empty] | 261.725 | 477.401 | 78.7137 | [5 empty] | -70.6753 | 107.008 | 3557.1664 | [5 empty] | 263.8482 | 477.0225 | 77.9391 | [7 empty] | -69.2494 | 106.9582 | 1.4268 | 3543.4807 | 0.3343 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -119.074 | 123.0762 | 51.6524 | 3736.1209 | 8.2836 | [6 empty] | 262.9255 | 477.8813 | 85.0346 | [5 empty] | -70.5436 | 105.3906 | 3589.0548 | [5 empty] | 265.194 | 477.4873 | 85.2879 | [7 empty] | -69.096 | 105.0655 | 1.4837 | 3580.6076 | 0.2938 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -117.3368 | 114.9763 | 49.6779 | 3885.9572 | 8.4279 | [6 empty] | 267.2412 | 479.6081 | 107.7569 | [5 empty] | -70.0783 | 99.662 | 3706.9376 | [5 empty] | 269.0121 | 479.5738 | 107.2259 | [7 empty] | -69.0155 | 99.641 | 1.063 | 3696.2522 | 0.2484 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -115.0438 | 99.6918 | 46.9208 | 4219.7562 | 8.7981 | [6 empty] | 275.1847 | 482.7864 | 149.5808 | [5 empty] | -69.2536 | 89.4538 | 3938.0198 | [5 empty] | 277.3921 | 482.3919 | 148.8501 | [7 empty] | -67.8248 | 89.3768 | 1.4309 | 3923.4429 | 0.3301 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -111.6527 | 78.644 | 43.7185 | 4793.8572 | 9.1401 | [6 empty] | 287.0705 | 487.5421 | 212.161 | [5 empty] | -68.0915 | 74.9394 | 4321.0047 | [5 empty] | 288.0869 | 487.5436 | 212.0983 | [7 empty] | -67.533 | 74.8773 | 0.5619 | 4315.8298 | 0.1281 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -107.4087 | 53.6295 | 40.8747 | 5720.8807 | 9.3688 | [6 empty] | 303.1347 | 493.9697 | 296.7414 | [5 empty] | -66.6445 | 56.6339 | 4918.1019 | [5 empty] | 305.7025 | 494.6022 | 292.0321 | [7 empty] | -65.2383 | 57.5842 | 1.6972 | 4862.5406 | 0.507 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -102.8398 | 24.8461 | 39.263 | 7351.8742 | 9.5774 | [6 empty] | 323.5695 | 502.146 | 404.3332 | [5 empty] | -64.9843 | 35.2646 | 5835.7457 | [5 empty] | 325.6347 | 503.0228 | 403.1615 | [7 empty] | -64.1723 | 35.5564 | 0.8628 | 5805.7491 | 0.2508 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -97.9737 | -4.8589 | 38.5022 | 10415.9218 | 9.1614 | [6 empty] | 348.5378 | 512.1362 | 535.7949 | [5 empty] | -63.19 | 11.649 | 7290.2803 | [5 empty] | 350.1558 | 512.6515 | 535.6451 | [7 empty] | -62.576 | 11.7007 | 0.6162 | 7268.8174 | 0.1637 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -93.2305 | -34.6701 | 38.4281 | 18558.0109 | 7.9615 | [6 empty] | 377.9321 | 523.8973 | 690.5597 | [5 empty] | -61.3528 | -13.2102 | 9812.9149 | [5 empty] | 379.3793 | 524.1152 | 683.9305 | [7 empty] | -60.4291 | -12.1754 | 1.3871 | 9622.7685 | 0.3799 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 117.9044 | 11.879 | 38.0916 | 2244.3827 | 5.7991 | [6 empty] | 59.68 | 30.8768 | 9.5417 | [5 empty] | 79.8132 | 12.0494 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.6183 | 30.2569 | 9.4592 | [7 empty] | 79.1605 | 11.7735 | 0.7086 | 2244.3827 | 0.2686 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.2118 | -9.7638 | 33.887 | 2244.3827 | 5.8353 | [6 empty] | 63.9956 | 32.6035 | 32.264 | [5 empty] | 68.5453 | -5.904 | 2244.3827 | [5 empty] | 63.0474 | 32.0072 | 32.763 | [7 empty] | 67.6128 | -6.6965 | 1.2238 | 2244.3827 | 0.4588 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.9437 | -40.1602 | 27.5044 | 9762.2727 | 5.7554 | [6 empty] | 71.9391 | 35.7819 | 74.0879 | [5 empty] | 54.5101 | -29.6899 | 9726.5186 | [5 empty] | 71.0718 | 35.3241 | 73.2056 | [7 empty] | 54.2002 | -29.5336 | 0.3471 | 9737.3593 | 0.1519 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 60.8155 | -69.3208 | 24.6504 | 6.4036e+17 | 5.6858 | [6 empty] | 83.8249 | 40.5376 | 136.6681 | [5 empty] | 41.6874 | -53.7722 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 82.8048 | 39.8285 | 137.3993 | [7 empty] | 40.8863 | -54.4431 | 1.0449 | 1.0063e+18 | 0.3266 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 46.8437 | -94.5417 | 24.0704 | 2.9273e+18 | 5.6402 | [6 empty] | 99.8892 | 46.9651 | 221.2485 | [5 empty] | 31.3449 | -76.1251 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 99.2154 | 46.4793 | 219.4322 | [7 empty] | 31.4582 | -75.8793 | 0.2707 | 2.9273e+18 | 0.1457 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 35.679 | -117.555 | 24.2961 | 2.9273e+18 | 5.5758 | [6 empty] | 120.3239 | 55.1414 | 328.8403 | [5 empty] | 23.2889 | -96.6555 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.5883 | 55.1736 | 328.8856 | [7 empty] | 23.4931 | -96.668 | 0.2046 | 2.9273e+18 | 0.0576 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 27.7642 | -137.9366 | 24.6506 | 2.9273e+18 | 5.5222 | [6 empty] | 145.2923 | 65.1316 | 460.302 | [5 empty] | 16.9747 | -115.7726 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 144.9715 | 64.9075 | 460.0757 | [7 empty] | 16.8936 | -115.7803 | 0.0815 | 2.9273e+18 | 0.0562 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 21.5739 | -156.4417 | 24.668 | 2.9273e+18 | 5.3998 | [6 empty] | 174.6865 | 76.8928 | 615.0668 | [5 empty] | 11.9498 | -133.7287 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 174.5388 | 76.9722 | 610.7005 | [7 empty] | 12.3043 | -133.2273 | 0.6141 | 2.9273e+18 | 0.1164 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 113.8908 | 23.1673 | 38.3755 | 2244.3827 | 6.1391 | [6 empty] | 60.86 | 35.1591 | 4.0139 | [5 empty] | 75.5582 | 21.3528 | 2244.3827 | [5 empty] | 60.8717 | 35.1561 | 3.7933 | [7 empty] | 75.7543 | 21.5577 | 0.2836 | 2244.3827 | 0.2346 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.6581 | 15.9128 | 36.2382 | 2244.3827 | 6.1141 | [6 empty] | 62.0605 | 35.6395 | 10.3348 | [5 empty] | 72.4212 | 15.6075 | 2244.3827 | [5 empty] | 61.1192 | 35.3024 | 10.4042 | [7 empty] | 71.1972 | 15.4861 | 1.23 | 2244.3827 | 0.234 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 95.4565 | -5.3381 | 32.6012 | 2244.3827 | 6.0834 | [6 empty] | 66.3761 | 37.3662 | 33.057 | [5 empty] | 63.0299 | -1.9683 | 2244.3827 | [5 empty] | 67.1584 | 37.7242 | 32.7888 | [7 empty] | 63.9473 | -1.5937 | 0.991 | 2244.3827 | 0.2742 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 75.7547 | -35.9829 | 26.8529 | 8592.9847 | 5.9707 | [6 empty] | 74.3197 | 40.5446 | 74.8809 | [5 empty] | 50.8614 | -25.9131 | 8509.4956 | [5 empty] | 74.2863 | 40.4252 | 75.0189 | [7 empty] | 50.9267 | -26.093 | 0.1914 | 8566.938 | 0.0784 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 58.2606 | -66.0454 | 24.4126 | 6.4036e+17 | 5.8608 | [6 empty] | 86.2054 | 45.3003 | 137.4611 | [5 empty] | 39.2912 | -50.6787 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 86.6716 | 45.4587 | 136.2708 | [7 empty] | 40.0922 | -50.1761 | 0.9456 | 1.3722e+17 | 0.2296 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 45.1067 | -92.2742 | 24.039 | 2.9273e+18 | 5.7829 | [6 empty] | 102.2697 | 51.7278 | 222.0416 | [5 empty] | 29.664 | -73.8515 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.5918 | 51.9068 | 221.6499 | [7 empty] | 29.9443 | -73.6732 | 0.3322 | 2.9273e+18 | 0.0913 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 34.3944 | -116.1714 | 24.4525 | 2.9273e+18 | 5.698 | [6 empty] | 122.7045 | 59.9041 | 329.6334 | [5 empty] | 22.0077 | -95.0883 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 122.3093 | 59.6495 | 331.4231 | [7 empty] | 21.5239 | -95.5073 | 0.64 | 2.9273e+18 | 0.1591 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 26.6974 | -137.1609 | 24.879 | 2.9273e+18 | 5.6253 | [6 empty] | 147.6728 | 69.8944 | 461.095 | [5 empty] | 15.9306 | -114.7323 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 147.3416 | 69.8664 | 459.6966 | [7 empty] | 15.8895 | -114.5213 | 0.2149 | 2.9273e+18 | 0.0458 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 20.6175 | -156.1239 | 24.9731 | 2.9273e+18 | 5.4972 | [6 empty] | 177.0671 | 81.6555 | 615.8598 | [5 empty] | 11.0592 | -133.0524 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 177.4657 | 82.3013 | 611.1113 | [7 empty] | 11.5241 | -132.3879 | 0.811 | 4.391e+18 | 0.2143 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 83.3509 | 34.0186 | 30.237 | 2244.3827 | 6.7252 | [6 empty] | 69.4175 | 52.2801 | 6.8647 | [5 empty] | 53.2621 | 31.0282 | 2244.3827 | [5 empty] | 68.543 | 51.9617 | 7.0715 | [7 empty] | 52.1341 | 30.8547 | 1.1413 | 2244.3827 | 0.2957 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 79.8685 | 27.6036 | 28.3396 | 2244.3827 | 6.8409 | [6 empty] | 70.618 | 52.7605 | 13.1856 | [5 empty] | 51.5736 | 26.0121 | 2244.3827 | [5 empty] | 70.6645 | 52.9953 | 13.0303 | [7 empty] | 51.2965 | 26.3056 | 0.4036 | 2244.3827 | 0.3057 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 72.2575 | 7.663 | 26.1225 | 2244.3827 | 6.8321 | [6 empty] | 74.9336 | 54.4872 | 35.9078 | [5 empty] | 46.2367 | 9.9661 | 3062.7682 | [5 empty] | 74.535 | 54.4639 | 36.2754 | [7 empty] | 45.456 | 9.79 | 0.8003 | 3122.7815 | 0.2072 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 59.1926 | -22.9412 | 22.6094 | 6746.029 | 6.4817 | [6 empty] | 82.8772 | 57.6656 | 77.7317 | [5 empty] | 38.6375 | -13.5246 | 6409.9064 | [5 empty] | 83.5781 | 58.0107 | 76.0687 | [7 empty] | 39.7592 | -12.4891 | 1.5266 | 6166.9123 | 0.5275 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 46.6325 | -54.9014 | 22.224 | 53511.9274 | 6.2251 | [6 empty] | 94.763 | 62.4212 | 140.3119 | [5 empty] | 30.6224 | -39.4876 | 21369.4957 | [5 empty] | 94.57 | 62.4932 | 140.3412 | [7 empty] | 30.2969 | -39.419 | 0.3327 | 21428.5349 | 0.1049 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 36.5691 | -83.7778 | 23.1753 | 2.9273e+18 | 6.0401 | [6 empty] | 110.8272 | 68.8488 | 224.8924 | [5 empty] | 23.3301 | -64.7561 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 110.6052 | 68.9605 | 226.6534 | [7 empty] | 22.644 | -65.1645 | 0.7985 | 2.9273e+18 | 0.2389 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 27.799 | -110.2323 | 24.5054 | 2.9273e+18 | 5.8801 | [6 empty] | 131.262 | 77.0251 | 332.4841 | [5 empty] | 17.1313 | -88.1707 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 131.7581 | 77.5709 | 330.6072 | [7 empty] | 17.4882 | -87.5247 | 0.7381 | 2.9273e+18 | 0.2064 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 21.3011 | -133.1787 | 25.2905 | 2.9273e+18 | 5.7532 | [6 empty] | 156.2303 | 87.0153 | 463.9458 | [5 empty] | 11.9815 | -109.668 | 4.391e+18 | [5 empty] | 156.1269 | 87.5632 | 461.1996 | [7 empty] | 11.939 | -108.9955 | 0.6738 | 2.9273e+18 | 0.196 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 15.9303 | -153.6062 | 25.5475 | 2.9273e+18 | 5.5949 | [6 empty] | 185.6246 | 98.7765 | 618.7106 | [5 empty] | 7.7287 | -129.411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 185.754 | 99.4854 | 612.5453 | [7 empty] | 8.1204 | -128.4036 | 1.0809 | 2.9273e+18 | 0.2437 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 44.6653 | 48.7825 | 17.9804 | 2244.3827 | 6.4458 | [6 empty] | 85.169 | 83.794 | 12.112 | [5 empty] | 27.4113 | 43.7235 | 2244.3826 | [5 empty] | 85.5055 | 83.8248 | 11.5986 | [7 empty] | 28.0329 | 44.0064 | 0.6829 | 2244.3827 | 0.2845 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 42.6229 | 43.5079 | 16.3861 | 2244.3827 | 6.1277 | [6 empty] | 86.3695 | 84.2743 | 18.4329 | [5 empty] | 26.7055 | 39.6167 | 2569.9625 | [5 empty] | 86.6015 | 84.5836 | 18.1089 | [7 empty] | 26.7384 | 39.9523 | 0.3372 | 2555.8482 | 0.2013 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 39.6219 | 25.9282 | 15.2533 | 3057.8263 | 7.4559 | [6 empty] | 90.6851 | 86.0011 | 41.1551 | [5 empty] | 24.3686 | 25.95 | 3366.9376 | [5 empty] | 91.061 | 86.5185 | 41.0927 | [7 empty] | 24.2811 | 26.2323 | 0.2955 | 3359.5943 | 0.2377 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 33.0543 | -2.9624 | 14.386 | 5453.2464 | 8.0335 | [6 empty] | 98.6287 | 89.1794 | 82.979 | [5 empty] | 20.7386 | 4.4727 | 5114.2997 | [5 empty] | 98.4321 | 89.4557 | 83.8724 | [7 empty] | 19.9766 | 4.2523 | 0.7932 | 5165.8821 | 0.3712 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 26.3211 | -35.6508 | 17.4605 | 12770.6764 | 6.8439 | [6 empty] | 110.5144 | 93.9351 | 145.5592 | [5 empty] | 16.4782 | -21.229 | 9370.7382 | [5 empty] | 110.0979 | 94.1299 | 147.6379 | [7 empty] | 15.4077 | -21.8526 | 1.2388 | 9640.9936 | 0.5167 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 20.5758 | -67.014 | 20.8364 | 2.9273e+18 | 6.262 | [6 empty] | 126.5787 | 100.3627 | 230.1397 | [5 empty] | 12.1726 | -47.9473 | 54802.4394 | [5 empty] | 126.7265 | 101.0473 | 230.4999 | [7 empty] | 11.7133 | -47.6556 | 0.5441 | 51947.1155 | 0.2662 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 14.9852 | -96.7346 | 23.972 | 2.9273e+18 | 5.9389 | [6 empty] | 147.0135 | 108.539 | 337.7315 | [5 empty] | 8.1658 | -73.753 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 148.1549 | 109.7782 | 337.3615 | [7 empty] | 8.3499 | -73.0904 | 0.6877 | 2.9273e+18 | 0.2938 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 10.662 | -122.7783 | 25.6489 | 2.9273e+18 | 5.6935 | [6 empty] | 171.9818 | 118.5292 | 469.1931 | [5 empty] | 4.5887 | -97.8589 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 172.5287 | 119.3436 | 468.869 | [7 empty] | 4.5584 | -97.4614 | 0.3986 | 2.9273e+18 | 0.1788 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 6.6965 | -145.5839 | 26.1239 | 4.391e+18 | 5.3892 | [6 empty] | 201.3761 | 130.2903 | 623.9579 | [5 empty] | 1.4686 | -119.9885 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 201.9729 | 131.4685 | 620.8445 | [7 empty] | 1.5757 | -119.1126 | 0.8824 | 2.9273e+18 | 0.26 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 7.6105 | 64.6538 | 8.3469 | 1946.1695 | 4.5598 | [6 empty] | 108.7376 | 130.9475 | 19.9634 | [5 empty] | 4.1403 | 57.0625 | 1867.3374 | [5 empty] | 108.3571 | 130.4272 | 19.568 | [7 empty] | 4.2572 | 57.1217 | 0.1309 | 1869.6646 | 0.1297 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 6.4581 | 60.3515 | 7.0724 | 1885.1047 | 3.7325 | [6 empty] | 109.9381 | 131.4278 | 26.2843 | [5 empty] | 3.9019 | 53.7572 | 3042.1651 | [5 empty] | 109.6116 | 130.9853 | 26.2406 | [7 empty] | 3.9398 | 53.6477 | 0.1159 | 3042.3327 | 0.0835 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 6.0362 | 45.4002 | 4.1582 | 3401.1891 | 2.9671 | [6 empty] | 114.2537 | 133.1545 | 49.0066 | [5 empty] | 3.0876 | 42.4683 | 3489.335 | [5 empty] | 114.3746 | 133.2385 | 49.1428 | [7 empty] | 3.1252 | 42.4214 | 0.0601 | 3490.9824 | 0.0312 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 3.6576 | 19.4867 | 4.7318 | 4771.4801 | 3.9769 | [6 empty] | 122.1972 | 136.3329 | 90.8305 | [5 empty] | 1.7419 | 23.8134 | 4479.5502 | [5 empty] | 121.9622 | 136.8216 | 91.1848 | [7 empty] | 1.0174 | 23.9337 | 0.7344 | 4492.9081 | 0.5385 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -0.6215 | -44.114 | 17.7761 | 21528.8476 | 6.287 | [6 empty] | 150.1473 | 147.5162 | 237.9911 | [5 empty] | -1.8788 | -26.3824 | 11602.4829 | [5 empty] | 149.6429 | 147.7782 | 236.4911 | [7 empty] | -2.3002 | -25.7469 | 0.7626 | 11433.4332 | 0.4942 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -2.9277 | -76.1131 | 22.84 | 2.9273e+18 | 5.2757 | [6 empty] | 170.582 | 155.6924 | 345.5829 | [5 empty] | -3.8195 | -53.2905 | 84878.1046 | [5 empty] | 170.7251 | 156.624 | 344.4794 | [7 empty] | -4.1405 | -52.5792 | 0.7804 | 69955.2112 | 0.2758 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -4.7265 | -105.0264 | 25.6372 | 4.391e+18 | 4.9435 | [6 empty] | 195.5504 | 165.6827 | 477.0446 | [5 empty] | -5.7032 | -79.4078 | 4.391e+18 | [5 empty] | 196.4564 | 167.1297 | 472.9461 | [7 empty] | -5.4207 | -78.0058 | 1.4302 | 2.9273e+18 | 0.3504 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -6.7931 | -130.6044 | 26.6965 | 4.391e+18 | 4.6909 | [6 empty] | 224.9446 | 177.4438 | 631.8094 | [5 empty] | -7.4706 | -103.9165 | 4.391e+18 | [5 empty] | 226.5364 | 179.9261 | 623.6564 | [7 empty] | -6.9209 | -101.6857 | 2.2975 | 4.391e+18 | 0.5103 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -25.2595 | 80.4869 | 14.1073 | 3114.3991 | 4.3341 | [6 empty] | 140.5917 | 194.6779 | 30.5751 | [5 empty] | -15.6185 | 70.188 | 3181.6472 | [5 empty] | 140.8427 | 195.0226 | 30.671 | [7 empty] | -15.6338 | 70.222 | 0.0374 | 3182.1938 | 0.0399 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -25.8191 | 76.9308 | 13.8611 | 3215.36 | 4.127 | [6 empty] | 141.7923 | 195.1582 | 36.896 | [5 empty] | -15.6549 | 67.5065 | 3258.1935 | [5 empty] | 142.7646 | 195.8119 | 37.1761 | [7 empty] | -15.2182 | 67.4664 | 0.4385 | 3254.9216 | 0.1638 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -25.0205 | 64.3314 | 11.0868 | 3563.4942 | 3.7485 | [6 empty] | 146.1079 | 196.885 | 59.6182 | [5 empty] | -15.7832 | 58.2004 | 3549.686 | [5 empty] | 146.3539 | 197.0556 | 61.266 | [7 empty] | -15.8866 | 57.5696 | 0.6393 | 3572.8253 | 0.2662 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -25.1496 | 41.6824 | 9.1622 | 4424.3813 | 4.1778 | [6 empty] | 154.0514 | 200.0633 | 101.4421 | [5 empty] | -16.0092 | 42.3152 | 4166.1002 | [5 empty] | 154.3887 | 200.3319 | 102.6477 | [7 empty] | -16.0353 | 41.9314 | 0.3847 | 4184.2142 | 0.1535 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -24.8795 | 12.7993 | 11.9315 | 6180.373 | 5.8236 | [6 empty] | 165.9372 | 204.819 | 164.0223 | [5 empty] | -16.3264 | 21.1183 | 5317.9503 | [5 empty] | 167.055 | 205.584 | 164.3021 | [7 empty] | -15.8948 | 21.2055 | 0.4403 | 5303.0309 | 0.2355 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -24.1576 | -18.4592 | 16.6181 | 10192.2003 | 7.1247 | [6 empty] | 182.0014 | 211.2466 | 248.6028 | [5 empty] | -16.7221 | -3.5973 | 7514.5363 | [5 empty] | 182.5909 | 211.5599 | 248.372 | [7 empty] | -16.4199 | -3.4603 | 0.3318 | 7484.5072 | 0.1772 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -23.8699 | -51.0962 | 22.0739 | 35803.5937 | 5.1269 | [6 empty] | 202.4362 | 219.4229 | 356.1946 | [5 empty] | -17.1828 | -30.0595 | 12931.3102 | [5 empty] | 202.938 | 220.0385 | 353.2737 | [7 empty] | -16.8628 | -29.1459 | 0.9681 | 12557.6688 | 0.2883 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -23.3931 | -81.8339 | 25.6204 | 4.391e+18 | 4.4245 | [6 empty] | 227.4045 | 229.4131 | 487.6562 | [5 empty] | -17.696 | -56.855 | 67041.8736 | [5 empty] | 228.6714 | 230.8945 | 482.649 | [7 empty] | -17.1446 | -55.3406 | 1.6117 | 49491.7391 | 0.4033 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -23.5011 | -109.6747 | 27.3476 | 4.391e+18 | 4.2399 | [6 empty] | 256.7988 | 241.1742 | 642.421 | [5 empty] | -18.2478 | -82.8364 | 4.391e+18 | [5 empty] | 257.6918 | 242.9413 | 638.0701 | [7 empty] | -18.1465 | -81.4899 | 1.3503 | 4.391e+18 | 0.2372 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -53.9812 | 95.856 | 25.103 | 3336.8826 | 5.4349 | [6 empty] | 181.1123 | 275.7471 | 44.0738 | [5 empty] | -32.4903 | 82.883 | 3325.8218 | [5 empty] | 182.1488 | 275.7755 | 43.7748 | [7 empty] | -31.6462 | 82.8739 | 0.8441 | 3315.3165 | 0.2641 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -54.1622 | 92.8418 | 24.8975 | 3408.0146 | 5.4767 | [6 empty] | 182.3128 | 276.2275 | 50.3947 | [5 empty] | -32.4416 | 80.6722 | 3379.9256 | [5 empty] | 182.9256 | 276.0608 | 50.399 | [7 empty] | -31.8617 | 80.5571 | 0.5912 | 3374.8667 | 0.1643 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -52.8273 | 82.1881 | 22.5465 | 3654.0652 | 5.4566 | [6 empty] | 186.6284 | 277.9542 | 73.1169 | [5 empty] | -32.2725 | 72.9228 | 3583.2173 | [5 empty] | 187.5765 | 278.3753 | 72.4851 | [7 empty] | -31.6994 | 73.1416 | 0.6135 | 3570.3884 | 0.2281 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -51.8639 | 62.5976 | 20.1324 | 4235.1411 | 5.9148 | [6 empty] | 194.572 | 281.1326 | 114.9408 | [5 empty] | -31.9845 | 59.4159 | 3997.8083 | [5 empty] | 195.8723 | 281.8569 | 112.7091 | [7 empty] | -31.1714 | 60.1879 | 1.1212 | 3961.2765 | 0.4342 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -50.1901 | 36.646 | 19.0541 | 5328.3047 | 6.6416 | [6 empty] | 206.4578 | 285.8882 | 177.521 | [5 empty] | -31.6032 | 40.8398 | 4729.7351 | [5 empty] | 207.0636 | 286.2165 | 177.5815 | [7 empty] | -31.34 | 40.8648 | 0.2645 | 4724.3809 | 0.0966 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -47.9222 | 7.3423 | 20.0628 | 7361.4826 | 7.6222 | [6 empty] | 222.522 | 292.3158 | 262.1015 | [5 empty] | -31.1681 | 18.3793 | 5979.5819 | [5 empty] | 222.6765 | 292.5688 | 263.7875 | [7 empty] | -31.3318 | 18.0133 | 0.401 | 6008.9668 | 0.1685 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -45.9193 | -24.516 | 23.4835 | 12411.276 | 7.4031 | [6 empty] | 242.9568 | 300.4921 | 369.6933 | [5 empty] | -30.7219 | -6.613 | 8255.2263 | [5 empty] | 242.5545 | 299.9004 | 369.5413 | [7 empty] | -30.6965 | -6.7445 | 0.1339 | 8272.2964 | 0.0829 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -43.7576 | -55.671 | 26.4675 | 47704.722 | 5.8801 | [6 empty] | 267.9251 | 310.4823 | 501.1549 | [5 empty] | -30.3035 | -32.8782 | 13569.2716 | [5 empty] | 268.3106 | 311.1756 | 495.3547 | [7 empty] | -29.9294 | -31.5244 | 1.4045 | 13060.0771 | 0.4282 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -42.163 | -85.0218 | 28.5684 | 4.391e+18 | 5.2047 | [6 empty] | 297.3194 | 322.2435 | 655.9197 | [5 empty] | -29.9453 | -59.1977 | 46823.7358 | [5 empty] | 298.083 | 323.7774 | 652.3431 | [7 empty] | -29.8817 | -58.1307 | 1.0689 | 41258.9722 | 0.199 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -78.9715 | 110.502 | 35.2802 | 3473.0856 | 6.4126 | [6 empty] | 230.6226 | 374.802 | 60.5672 | [5 empty] | -47.2166 | 95.1294 | 3414.8197 | [5 empty] | 231.5125 | 375.042 | 60.5911 | [7 empty] | -46.7308 | 95.0859 | 0.4878 | 3410.728 | 0.1233 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -78.9081 | 107.8954 | 34.9767 | 3525.6941 | 6.4847 | [6 empty] | 231.8231 | 375.2824 | 66.8881 | [5 empty] | -47.1336 | 93.2752 | 3454.8104 | [5 empty] | 233.6059 | 375.8804 | 66.9765 | [7 empty] | -46.2206 | 93.2035 | 0.9158 | 3447.0688 | 0.2346 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -77.3922 | 98.7738 | 32.8373 | 3708.1519 | 6.557 | [6 empty] | 236.1388 | 377.0091 | 89.6104 | [5 empty] | -46.842 | 86.7334 | 3603.5106 | [5 empty] | 237.0689 | 377.6559 | 90.1694 | [7 empty] | -46.5611 | 86.6291 | 0.2996 | 3603.7355 | 0.0756 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -75.9413 | 81.7606 | 30.3336 | 4125.2059 | 6.9894 | [6 empty] | 244.0823 | 380.1875 | 131.4343 | [5 empty] | -46.3317 | 75.1731 | 3899.1774 | [5 empty] | 245.7861 | 381.4265 | 131.6852 | [7 empty] | -45.7974 | 75.237 | 0.5381 | 3892.5553 | 0.1703 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -73.6384 | 58.67 | 28.0129 | 4865.0745 | 7.5022 | [6 empty] | 255.9681 | 384.9432 | 194.0145 | [5 empty] | -45.6269 | 58.944 | 4400.7305 | [5 empty] | 257.5972 | 386.0489 | 193.1145 | [7 empty] | -45.0194 | 59.3037 | 0.706 | 4381.0342 | 0.2428 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -70.5573 | 31.7263 | 26.7394 | 6113.0885 | 8.0186 | [6 empty] | 272.0323 | 391.3707 | 278.5949 | [5 empty] | -44.7729 | 38.8087 | 5207.8042 | [5 empty] | 272.4637 | 391.5342 | 281.2432 | [7 empty] | -44.7747 | 38.2044 | 0.6044 | 5236.4406 | 0.196 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -67.5716 | 1.4997 | 27.6918 | 8505.4883 | 8.6224 | [6 empty] | 292.4671 | 399.547 | 386.1867 | [5 empty] | -43.8258 | 15.7464 | 6511.4801 | [5 empty] | 293.6848 | 400.2327 | 384.1138 | [7 empty] | -43.2709 | 16.2809 | 0.7704 | 6460.3546 | 0.2884 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -64.3301 | -29.0889 | 29.2629 | 14122.4616 | 7.5793 | [6 empty] | 317.4354 | 409.5373 | 517.6484 | [5 empty] | -42.8429 | -9.2239 | 8793.4097 | [5 empty] | 318.2746 | 410.6809 | 515.5355 | [7 empty] | -42.6854 | -8.5647 | 0.6778 | 8701.7543 | 0.2848 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -61.4796 | -58.8397 | 30.882 | 51396.2585 | 6.2767 | [6 empty] | 346.8297 | 421.2984 | 672.4132 | [5 empty] | -41.8825 | -34.9724 | 13732.5899 | [5 empty] | 347.9301 | 422.3311 | 662.3533 | [7 empty] | -41.0881 | -33.0718 | 2.0599 | 13064.2919 | 0.5453 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -101.0445 | 124.7046 | 44.504 | 3560.0891 | 7.1669 | [6 empty] | 288.9092 | 491.4156 | 79.9844 | [5 empty] | -60.2697 | 106.8715 | 3472.833 | [5 empty] | 289.3831 | 490.816 | 79.9052 | [7 empty] | -59.7703 | 106.7472 | 0.5146 | 3469.5773 | 0.1093 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -100.8413 | 122.4195 | 44.1269 | 3600.2088 | 7.2277 | [6 empty] | 290.1097 | 491.896 | 86.3052 | [5 empty] | -60.175 | 105.2896 | 3503.4678 | [5 empty] | 290.7236 | 491.2964 | 87.0881 | [7 empty] | -59.6534 | 104.9399 | 0.6279 | 3504.4526 | 0.1115 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -99.3234 | 114.5652 | 42.1943 | 3739.3505 | 7.321 | [6 empty] | 294.4253 | 493.6227 | 109.0275 | [5 empty] | -59.8403 | 99.6841 | 3616.5301 | [5 empty] | 294.8385 | 492.7089 | 109.4581 | [7 empty] | -59.2982 | 99.3808 | 0.6212 | 3616.233 | 0.1177 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -97.6734 | 99.7457 | 39.7215 | 4049.4784 | 7.6934 | [6 empty] | 302.3689 | 496.801 | 150.8514 | [5 empty] | -59.247 | 89.6856 | 3837.4269 | [5 empty] | 302.8349 | 496.3452 | 151.8009 | [7 empty] | -58.8846 | 89.341 | 0.5001 | 3841.0766 | 0.0942 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -95.1196 | 79.2372 | 36.904 | 4578.2224 | 8.1002 | [6 empty] | 314.2547 | 501.5567 | 213.4316 | [5 empty] | -58.4107 | 75.4482 | 4201.7421 | [5 empty] | 314.6007 | 501.1684 | 212.7136 | [7 empty] | -58.043 | 75.5044 | 0.372 | 4195.2235 | 0.1023 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -91.7815 | 54.817 | 34.5133 | 5415.523 | 8.4473 | [6 empty] | 330.3189 | 507.9843 | 298.012 | [5 empty] | -57.3693 | 57.4568 | 4765.743 | [5 empty] | 331.8567 | 508.7242 | 296.6169 | [7 empty] | -56.7475 | 57.7962 | 0.7084 | 4745.5317 | 0.2169 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -88.2729 | 26.5935 | 33.5646 | 6845.1632 | 8.9223 | [6 empty] | 350.7537 | 516.1606 | 405.6038 | [5 empty] | -56.1745 | 36.4056 | 5622.7758 | [5 empty] | 351.6202 | 516.0656 | 403.6786 | [7 empty] | -55.6041 | 36.6983 | 0.6411 | 5598.512 | 0.1988 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -84.408 | -2.7526 | 33.5023 | 9377.9621 | 8.8571 | [6 empty] | 375.722 | 526.1508 | 537.0655 | [5 empty] | -54.8841 | 13.0824 | 6955.396 | [5 empty] | 376.1298 | 525.7134 | 536.1727 | [7 empty] | -54.5044 | 13.1143 | 0.381 | 6943.6055 | 0.1073 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -80.7359 | -32.2068 | 34.1417 | 15157.1431 | 7.6706 | [6 empty] | 405.1163 | 537.9119 | 691.8303 | [5 empty] | -53.5648 | -11.5333 | 9184.7284 | [5 empty] | 406.7251 | 538.5229 | 684.5007 | [7 empty] | -52.6503 | -10.3142 | 1.524 | 8997.9961 | 0.4682 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 151.4967 | 18.4842 | 46.546 | 2244.3827 | 6.148 | [6 empty] | 96.4208 | 49.8183 | 11.2591 | [5 empty] | 104.9507 | 18.4702 | 2244.3827 | [5 empty] | 93.8581 | 48.4191 | 11.5579 | [7 empty] | 103.3365 | 17.7027 | 1.7874 | 2244.3827 | 0.6591 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.6098 | -0.2449 | 42.7698 | 2244.3827 | 6.2444 | [6 empty] | 100.7365 | 51.545 | 33.9813 | [5 empty] | 94.9685 | 3.0683 | 2244.3827 | [5 empty] | 99.4679 | 50.7501 | 34.0359 | [7 empty] | 94.3857 | 2.6077 | 0.7429 | 2244.3827 | 0.3163 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 115.3237 | -29.2787 | 35.8188 | 4374.2217 | 6.2107 | [6 empty] | 108.68 | 54.7234 | 75.8052 | [5 empty] | 80.8861 | -19.4281 | 4788.2459 | [5 empty] | 107.8024 | 54.235 | 74.7512 | [7 empty] | 80.8346 | -19.1687 | 0.2645 | 4741.3916 | 0.1483 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 93.5441 | -59.696 | 31.3781 | 15780.5487 | 6.1599 | [6 empty] | 120.5658 | 59.4791 | 138.3854 | [5 empty] | 66.219 | -44.2714 | 13346.4472 | [5 empty] | 118.9551 | 58.4803 | 139.1337 | [7 empty] | 65.152 | -45.1116 | 1.3581 | 14358.131 | 0.373 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 75.6975 | -87.3367 | 29.4423 | 6.4036e+17 | 6.1001 | [6 empty] | 136.63 | 65.9066 | 222.9659 | [5 empty] | 53.0732 | -68.4956 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 136.2307 | 65.5191 | 223.7789 | [7 empty] | 52.8014 | -68.9249 | 0.5082 | 6.4036e+17 | 0.1425 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 60.496 | -112.9091 | 28.5828 | 2.9273e+18 | 6.0304 | [6 empty] | 157.0648 | 74.0829 | 330.5577 | [5 empty] | 42.0886 | -91.0426 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 156.87 | 73.8364 | 330.6939 | [7 empty] | 42.0673 | -91.178 | 0.1371 | 2.9273e+18 | 0.0664 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 49.1719 | -135.1537 | 28.2744 | 2.9273e+18 | 5.968 | [6 empty] | 182.0331 | 84.0732 | 462.0193 | [5 empty] | 33.138 | -111.8653 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 182.1393 | 84.126 | 457.9934 | [7 empty] | 33.7998 | -111.2128 | 0.9293 | 2.9273e+18 | 0.1729 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 40.1148 | -155.1847 | 27.96 | 2.9273e+18 | 5.8692 | [6 empty] | 211.4274 | 95.8343 | 616.7841 | [5 empty] | 25.9042 | -131.1053 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 211.2949 | 96.0503 | 612.5425 | [7 empty] | 26.2345 | -130.5073 | 0.6831 | 2.9273e+18 | 0.1235 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 147.9856 | 27.622 | 46.9137 | 2244.3827 | 6.3966 | [6 empty] | 97.6009 | 54.1007 | 5.7312 | [5 empty] | 101.1049 | 25.8641 | 2244.3827 | [5 empty] | 98.2478 | 54.2672 | 5.4779 | [7 empty] | 102.0276 | 26.0224 | 0.9362 | 2244.3827 | 0.2209 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.3595 | 21.6062 | 45.0264 | 2244.3827 | 6.3517 | [6 empty] | 98.8014 | 54.581 | 12.0521 | [5 empty] | 98.3351 | 21.1846 | 2244.3827 | [5 empty] | 99.3482 | 54.7763 | 11.6059 | [7 empty] | 99.1253 | 21.5339 | 0.8639 | 2244.3827 | 0.3244 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 131.0241 | 3.2478 | 41.5913 | 2244.3827 | 6.433 | [6 empty] | 103.117 | 56.3078 | 34.7744 | [5 empty] | 89.5316 | 6.1125 | 2244.3827 | [5 empty] | 103.2171 | 56.4332 | 34.7616 | [7 empty] | 89.4698 | 6.2035 | 0.11 | 2244.3827 | 0.0605 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 110.725 | -25.6286 | 35.1302 | 4207.0871 | 6.3762 | [6 empty] | 111.0605 | 59.4861 | 76.5983 | [5 empty] | 76.8768 | -16.2252 | 4635.1228 | [5 empty] | 111.211 | 59.6587 | 75.7236 | [7 empty] | 77.199 | -15.67 | 0.6419 | 4539.5975 | 0.2095 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 90.4798 | -56.3633 | 31.0014 | 13581.4379 | 6.299 | [6 empty] | 122.9463 | 64.2418 | 139.1785 | [5 empty] | 63.4054 | -41.2616 | 11756.4563 | [5 empty] | 122.0059 | 63.7102 | 140.3895 | [7 empty] | 62.4916 | -41.9978 | 1.1734 | 12354.0925 | 0.2804 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 73.6099 | -84.597 | 29.2545 | 6.4036e+17 | 6.2195 | [6 empty] | 139.0106 | 70.6694 | 223.7589 | [5 empty] | 51.0857 | -65.9294 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 139.1709 | 70.7011 | 224.2651 | [7 empty] | 51.0966 | -66.0659 | 0.137 | 6.4036e+17 | 0.0301 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 59.0145 | -110.8525 | 28.5647 | 2.9273e+18 | 6.1413 | [6 empty] | 159.4453 | 78.8456 | 331.3507 | [5 empty] | 40.6244 | -88.9951 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 159.6384 | 79.0328 | 330.0446 | [7 empty] | 40.9059 | -88.6378 | 0.4549 | 2.9273e+18 | 0.0972 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 48.0064 | -133.6799 | 28.3369 | 2.9273e+18 | 6.0709 | [6 empty] | 184.4137 | 88.8359 | 462.8124 | [5 empty] | 31.9999 | -110.2968 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 184.0196 | 88.7845 | 461.2189 | [7 empty] | 31.9783 | -110.0369 | 0.2609 | 2.9273e+18 | 0.0472 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 39.0989 | -154.1572 | 28.0458 | 2.9273e+18 | 5.9561 | [6 empty] | 213.8079 | 100.597 | 617.5772 | [5 empty] | 24.9733 | -129.9283 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 213.9945 | 101.0366 | 611.733 | [7 empty] | 25.5852 | -129.0491 | 1.0712 | 2.9273e+18 | 0.2058 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 120.5295 | 36.5526 | 40.2284 | 2244.3827 | 6.7472 | [6 empty] | 106.1584 | 71.2216 | 8.582 | [5 empty] | 80.3935 | 33.8271 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.125 | 70.6254 | 8.6361 | [7 empty] | 79.7926 | 33.6406 | 0.6292 | 2244.3827 | 0.1785 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 116.9696 | 31.1003 | 38.4081 | 2244.3827 | 6.8263 | [6 empty] | 107.3589 | 71.702 | 14.9029 | [5 empty] | 78.5908 | 29.5981 | 2244.3827 | [5 empty] | 106.349 | 71.2647 | 15.4476 | [7 empty] | 77.5376 | 29.1693 | 1.1372 | 2244.3827 | 0.3398 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 108.5697 | 13.7586 | 35.9157 | 2244.3827 | 7.0164 | [6 empty] | 111.6745 | 73.4287 | 37.6251 | [5 empty] | 72.7046 | 15.6636 | 2244.3827 | [5 empty] | 111.6731 | 73.4161 | 37.8702 | [7 empty] | 72.6243 | 15.5107 | 0.1727 | 2244.3827 | 0.1006 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 93.5562 | -14.473 | 30.9769 | 4045.9535 | 6.8043 | [6 empty] | 119.6181 | 76.6071 | 79.449 | [5 empty] | 63.8072 | -5.838 | 4291.5352 | [5 empty] | 119.147 | 76.4487 | 80.204 | [7 empty] | 63.145 | -6.2423 | 0.7759 | 4362.9524 | 0.2137 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 77.9108 | -45.8352 | 28.3458 | 10117.4284 | 6.6324 | [6 empty] | 131.5038 | 81.3628 | 142.0292 | [5 empty] | 53.7392 | -31.029 | 8736.7692 | [5 empty] | 132.0671 | 81.8802 | 140.7962 | [7 empty] | 54.1689 | -30.2707 | 0.8716 | 8505.6032 | 0.2713 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 64.3009 | -75.592 | 27.7241 | 1.3722e+17 | 6.4713 | [6 empty] | 147.5681 | 87.7903 | 226.6097 | [5 empty] | 43.9703 | -56.7427 | 52584.8868 | [5 empty] | 147.9312 | 88.3143 | 226.1552 | [7 empty] | 43.9743 | -56.3176 | 0.4251 | 47268.0795 | 0.156 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 51.9245 | -103.6956 | 27.9318 | 2.9273e+18 | 6.3359 | [6 empty] | 168.0029 | 95.9666 | 334.2015 | [5 empty] | 35.2501 | -81.2868 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 168.2554 | 96.3033 | 333.6872 | [7 empty] | 35.3154 | -81.0107 | 0.2837 | 2.9273e+18 | 0.0925 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 42.3349 | -128.2126 | 28.1604 | 2.9273e+18 | 6.1991 | [6 empty] | 192.9712 | 105.9569 | 465.6631 | [5 empty] | 27.7781 | -104.1063 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 192.9198 | 106.336 | 459.8294 | [7 empty] | 28.345 | -102.9101 | 1.3238 | 2.9273e+18 | 0.2554 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 34.2646 | -150.0082 | 28.0022 | 4.391e+18 | 5.9812 | [6 empty] | 222.3655 | 117.718 | 620.4279 | [5 empty] | 21.5171 | -125.0758 | 4.391e+18 | [5 empty] | 222.0202 | 118.2451 | 620.4543 | [7 empty] | 21.0304 | -124.8779 | 0.5254 | 2.9273e+18 | 0.1925 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 82.5422 | 49.6525 | 29.1001 | 2244.3827 | 7.0223 | [6 empty] | 121.9099 | 102.7355 | 13.8293 | [5 empty] | 53.7965 | 45.1251 | 2244.3827 | [5 empty] | 119.9492 | 101.6729 | 13.9056 | [7 empty] | 52.5446 | 44.9239 | 1.268 | 2244.3827 | 0.3985 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 80.0775 | 44.9738 | 27.456 | 2244.3827 | 7.0346 | [6 empty] | 123.1104 | 103.2158 | 20.1502 | [5 empty] | 52.841 | 41.5083 | 2244.3827 | [5 empty] | 121.6811 | 102.7119 | 20.6998 | [7 empty] | 51.4428 | 41.2061 | 1.4305 | 2244.3827 | 0.3812 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 75.6121 | 29.3278 | 25.9795 | 2244.3827 | 7.8172 | [6 empty] | 127.426 | 104.9426 | 42.8725 | [5 empty] | 49.6325 | 29.3009 | 2587.4043 | [5 empty] | 126.2916 | 104.7228 | 43.537 | [7 empty] | 48.2885 | 29.0313 | 1.3708 | 1967.4495 | 0.3567 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 66.483 | 2.7639 | 23.0069 | 3956.0181 | 7.8105 | [6 empty] | 135.3695 | 108.1209 | 84.6964 | [5 empty] | 44.5123 | 9.5909 | 4025.4166 | [5 empty] | 134.9723 | 108.4205 | 85.5588 | [7 empty] | 43.5189 | 9.4365 | 1.0053 | 4071.3407 | 0.2747 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 56.5305 | -28.4336 | 22.7621 | 7586.8478 | 7.1822 | [6 empty] | 147.2553 | 112.8766 | 147.2766 | [5 empty] | 38.2961 | -14.8094 | 6615.8797 | [5 empty] | 146.9097 | 113.1627 | 145.8461 | [7 empty] | 37.9786 | -14.0653 | 0.8091 | 6533.9787 | 0.3243 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 47.4361 | -59.5102 | 24.203 | 23530.3402 | 6.736 | [6 empty] | 163.3196 | 119.3042 | 231.857 | [5 empty] | 31.8029 | -41.0336 | 13906.0573 | [5 empty] | 164.2439 | 119.9797 | 233.0272 | [7 empty] | 31.9074 | -41.093 | 0.1202 | 13878.2987 | 0.1272 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 38.5401 | -89.8238 | 26.186 | 2.9273e+18 | 6.3994 | [6 empty] | 183.7543 | 127.4805 | 339.4488 | [5 empty] | 25.6001 | -67.0584 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 184.4393 | 128.3654 | 339.1025 | [7 empty] | 25.611 | -66.5722 | 0.4863 | 6.4036e+17 | 0.1947 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 31.3484 | -116.7305 | 27.3813 | 2.9273e+18 | 6.0867 | [6 empty] | 208.7227 | 137.4707 | 470.9105 | [5 empty] | 19.9722 | -91.8243 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 208.9713 | 138.3112 | 466.6114 | [7 empty] | 20.2143 | -90.6381 | 1.2107 | 2.9273e+18 | 0.2717 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 24.8359 | -140.5722 | 27.5792 | 2.9273e+18 | 5.7675 | [6 empty] | 238.1169 | 149.2318 | 625.6753 | [5 empty] | 15.0368 | -114.7926 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 238.6389 | 150.7195 | 623.1073 | [7 empty] | 14.8993 | -113.8441 | 0.9584 | 2.9273e+18 | 0.2991 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 43.251 | 64.5115 | 16.7833 | 2244.3827 | 6.026 | [6 empty] | 145.4784 | 149.889 | 21.6808 | [5 empty] | 27.926 | 57.6689 | 2489.7309 | [5 empty] | 144.3599 | 149.2142 | 21.7287 | [7 empty] | 27.33 | 57.5614 | 0.6056 | 2506.4919 | 0.2426 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 41.6571 | 60.5564 | 15.3584 | 2244.3827 | 5.5245 | [6 empty] | 146.6789 | 150.3693 | 28.0016 | [5 empty] | 27.4793 | 54.6515 | 2626.6399 | [5 empty] | 146.345 | 150.0239 | 28.1698 | [7 empty] | 27.4077 | 54.4869 | 0.1794 | 2631.8774 | 0.0846 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 39.8926 | 46.9024 | 14.1904 | 1923.4609 | 5.9264 | [6 empty] | 150.9946 | 152.0961 | 50.7239 | [5 empty] | 25.9471 | 44.2775 | 3047.298 | [5 empty] | 150.4086 | 152.0274 | 51.6544 | [7 empty] | 25.2094 | 43.9218 | 0.819 | 3076.3248 | 0.3002 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 35.1782 | 22.8095 | 12.4747 | 3914.437 | 8.2697 | [6 empty] | 158.9381 | 155.2744 | 92.5478 | [5 empty] | 23.395 | 26.9052 | 3878.5468 | [5 empty] | 158.4297 | 155.0833 | 93.2941 | [7 empty] | 22.9148 | 26.5885 | 0.5752 | 3904.9881 | 0.2116 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 29.9983 | -6.9803 | 15.0277 | 6117.9904 | 8.7035 | [6 empty] | 170.8239 | 160.0301 | 155.128 | [5 empty] | 20.1082 | 4.3343 | 5425.1533 | [5 empty] | 171.7315 | 160.6593 | 153.3032 | [7 empty] | 20.7593 | 5.158 | 1.0499 | 5342.1003 | 0.4886 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 25.1647 | -38.2344 | 19.1433 | 11403.4678 | 7.1511 | [6 empty] | 186.8881 | 166.4577 | 239.7084 | [5 empty] | 16.4377 | -21.196 | 8536.8121 | [5 empty] | 186.7586 | 166.9578 | 240.1835 | [7 empty] | 15.9178 | -21.0845 | 0.5318 | 8545.898 | 0.2578 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 19.9207 | -69.9839 | 23.4068 | 214975.2845 | 6.3792 | [6 empty] | 207.3229 | 174.634 | 347.3002 | [5 empty] | 12.6887 | -47.7224 | 19225.2791 | [5 empty] | 206.683 | 175.1753 | 347.2593 | [7 empty] | 11.8851 | -47.4116 | 0.8615 | 19150.1248 | 0.3581 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 15.5434 | -99.0662 | 26.0022 | 2.9273e+18 | 5.8158 | [6 empty] | 232.2912 | 184.6242 | 478.7619 | [5 empty] | 9.0702 | -73.8827 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 232.4626 | 186.1809 | 471.0388 | [7 empty] | 9.2111 | -71.6787 | 2.2085 | 2.9273e+18 | 0.5108 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 11.1226 | -125.1896 | 27.0088 | 2.9273e+18 | 5.364 | [6 empty] | 261.6855 | 196.3853 | 633.5267 | [5 empty] | 5.7214 | -98.7263 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 261.557 | 197.5805 | 633.0477 | [7 empty] | 5.1258 | -98.1738 | 0.8124 | 2.9273e+18 | 0.3117 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 6.7338 | 79.852 | 9.6029 | 1934.1624 | 4.4412 | [6 empty] | 177.3326 | 213.6194 | 32.2924 | [5 empty] | 5.0892 | 70.3909 | 1868.2248 | [5 empty] | 176.0909 | 212.5036 | 32.1836 | [7 empty] | 4.7809 | 70.2557 | 0.3367 | 1866.9003 | 0.165 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 5.8076 | 76.5154 | 8.6818 | 1895.9955 | 3.8109 | [6 empty] | 178.5331 | 214.0997 | 38.6133 | [5 empty] | 4.9082 | 67.8803 | 2993.7748 | [5 empty] | 177.752 | 213.1997 | 38.8456 | [7 empty] | 4.8143 | 67.6099 | 0.2863 | 2999.2367 | 0.1355 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 5.6357 | 64.7324 | 5.7559 | 3154.5518 | 2.8705 | [6 empty] | 182.8487 | 215.8265 | 61.3355 | [5 empty] | 4.2781 | 59.1389 | 3258.4127 | [5 empty] | 182.3569 | 215.4101 | 61.0179 | [7 empty] | 4.1799 | 59.184 | 0.108 | 3257.1828 | 0.061 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 3.7137 | 43.3796 | 0.9013 | 3893.0986 | 2.3396 | [6 empty] | 190.7923 | 219.0048 | 103.1595 | [5 empty] | 3.1952 | 44.1168 | 3799.8784 | [5 empty] | 190.7947 | 218.9249 | 101.6959 | [7 empty] | 3.4483 | 44.599 | 0.5446 | 3776.5613 | 0.2142 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 1.7645 | 15.8546 | 8.0227 | 5291.122 | 4.651 | [6 empty] | 202.6781 | 223.7605 | 165.7396 | [5 empty] | 1.7362 | 23.8772 | 4774.6599 | [5 empty] | 202.6479 | 223.9489 | 165.2503 | [7 empty] | 1.6558 | 24.1031 | 0.2398 | 4764.5605 | 0.1312 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -2.0492 | -46.2921 | 20.4351 | 16356.5541 | 6.7133 | [6 empty] | 239.1771 | 238.3644 | 357.9119 | [5 empty] | -1.8489 | -25.8579 | 10035.729 | [5 empty] | 238.2616 | 238.5613 | 354.0275 | [7 empty] | -2.1687 | -24.7928 | 1.1121 | 9842.958 | 0.5725 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -3.802 | -76.6432 | 24.2984 | 2.9273e+18 | 5.3564 | [6 empty] | 264.1454 | 248.3546 | 489.3735 | [5 empty] | -3.7582 | -52.3449 | 22793.8886 | [5 empty] | 264.0683 | 249.0382 | 483.2398 | [7 empty] | -3.5528 | -50.849 | 1.5099 | 21034.1035 | 0.3853 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -5.9496 | -104.6776 | 26.4004 | 2.9273e+18 | 4.7827 | [6 empty] | 293.5397 | 260.1157 | 644.1383 | [5 empty] | -5.6276 | -78.2792 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 293.3202 | 261.6489 | 639.4094 | [7 empty] | -6.0148 | -76.9113 | 1.4216 | 2.9273e+18 | 0.3397 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -25.8496 | 95.0436 | 16.538 | 3073.5571 | 4.5228 | [6 empty] | 217.8532 | 294.6886 | 45.7911 | [5 empty] | -14.6373 | 82.8867 | 3140.4165 | [5 empty] | 216.5904 | 293.8376 | 46.08 | [7 empty] | -15.15 | 82.7194 | 0.5392 | 3148.894 | 0.2077 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -26.2708 | 92.1602 | 16.2393 | 3140.9516 | 4.3285 | [6 empty] | 219.0537 | 295.169 | 52.112 | [5 empty] | -14.6851 | 80.781 | 3190.7864 | [5 empty] | 216.9512 | 293.9466 | 52.8446 | [7 empty] | -15.6722 | 80.4633 | 1.0369 | 3208.2891 | 0.3974 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -25.5965 | 82.0131 | 13.7772 | 3364.3145 | 3.9255 | [6 empty] | 223.3693 | 296.8957 | 74.8342 | [5 empty] | -14.8538 | 73.3872 | 3378.3189 | [5 empty] | 221.7707 | 296.291 | 75.821 | [7 empty] | -15.8156 | 73.0845 | 1.0084 | 3397.7691 | 0.3858 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -25.925 | 63.2745 | 11.1363 | 3881.1246 | 4.0871 | [6 empty] | 231.3129 | 300.0741 | 116.6581 | [5 empty] | -15.152 | 60.4537 | 3755.112 | [5 empty] | 231.0793 | 299.7001 | 116.7625 | [7 empty] | -15.1306 | 60.3424 | 0.1134 | 3757.4168 | 0.0424 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -25.9159 | 38.3864 | 11.159 | 4815.5878 | 4.8867 | [6 empty] | 243.1986 | 304.8298 | 179.2383 | [5 empty] | -15.5712 | 42.571 | 4408.0054 | [5 empty] | 243.5239 | 304.5753 | 179.0417 | [7 empty] | -15.197 | 42.5207 | 0.3776 | 4403.1598 | 0.1475 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -25.4478 | 10.041 | 14.2604 | 6439.9376 | 6.5704 | [6 empty] | 259.2629 | 311.2573 | 263.8188 | [5 empty] | -16.0938 | 20.8048 | 5488.9058 | [5 empty] | 258.5939 | 310.6507 | 265.3233 | [7 empty] | -16.3748 | 20.2965 | 0.5808 | 5524.2615 | 0.2541 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -25.41 | -21.0432 | 19.5038 | 9867.168 | 7.9395 | [6 empty] | 279.6977 | 319.4336 | 371.4106 | [5 empty] | -16.6977 | -3.5935 | 7337.782 | [5 empty] | 279.7567 | 319.1937 | 366.7817 | [7 empty] | -16.1517 | -2.644 | 1.0953 | 7228.4322 | 0.51 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -25.0935 | -51.6059 | 23.4886 | 21036.5736 | 5.4543 | [6 empty] | 304.666 | 329.4239 | 502.8722 | [5 empty] | -17.3614 | -29.4264 | 11088.6176 | [5 empty] | 304.5205 | 329.3932 | 497.2238 | [7 empty] | -16.9782 | -28.3257 | 1.1655 | 10823.1374 | 0.3442 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -25.2149 | -80.7998 | 26.2957 | 4.391e+18 | 4.8658 | [6 empty] | 334.0603 | 341.185 | 657.637 | [5 empty] | -18.0609 | -55.496 | 23747.1614 | [5 empty] | 334.2577 | 341.8703 | 654.2624 | [7 empty] | -17.9765 | -54.7197 | 0.7809 | 22811.9762 | 0.121 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -54.2955 | 109.6374 | 26.8222 | 3273.9454 | 5.384 | [6 empty] | 267.3635 | 393.7436 | 62.2846 | [5 empty] | -31.7963 | 95.0356 | 3275.5615 | [5 empty] | 265.7747 | 392.7908 | 62.8684 | [7 empty] | -32.4367 | 94.8254 | 0.674 | 3285.5024 | 0.234 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -54.4165 | 107.0989 | 26.5391 | 3323.9786 | 5.3684 | [6 empty] | 268.564 | 394.2239 | 68.6054 | [5 empty] | -31.7781 | 93.2487 | 3313.2278 | [5 empty] | 267.9464 | 393.6932 | 69.4135 | [7 empty] | -32.002 | 92.9707 | 0.3569 | 3320.7341 | 0.1435 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -53.3441 | 98.316 | 24.4394 | 3492.1068 | 5.2883 | [6 empty] | 272.8796 | 395.9506 | 91.3277 | [5 empty] | -31.7148 | 86.9382 | 3452.6889 | [5 empty] | 273.83 | 396.5442 | 90.3794 | [7 empty] | -31.2999 | 87.2367 | 0.5112 | 3442.0871 | 0.1905 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -52.803 | 81.8709 | 22.0593 | 3873.2315 | 5.633 | [6 empty] | 280.8232 | 399.129 | 133.1516 | [5 empty] | -31.6059 | 75.7639 | 3727.8201 | [5 empty] | 281.4886 | 399.9081 | 133.6088 | [7 empty] | -31.574 | 75.761 | 0.032 | 3728.7247 | 0.0441 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -51.7112 | 59.5525 | 20.2567 | 4534.1293 | 6.1914 | [6 empty] | 292.709 | 403.8847 | 195.7318 | [5 empty] | -31.4601 | 60.028 | 4189.681 | [5 empty] | 293.0401 | 404.3976 | 196.0156 | [7 empty] | -31.503 | 60.053 | 0.0496 | 4190.2299 | 0.0307 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -49.9988 | 33.3918 | 19.9862 | 5612.6599 | 6.9192 | [6 empty] | 308.7732 | 410.3123 | 280.3122 | [5 empty] | -31.2918 | 40.4271 | 4921.6932 | [5 empty] | 308.2185 | 410.1055 | 281.0627 | [7 empty] | -31.5809 | 40.2474 | 0.3403 | 4933.9633 | 0.125 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -48.5185 | 3.8895 | 22.3231 | 7549.6604 | 8.3393 | [6 empty] | 329.208 | 418.4885 | 387.904 | [5 empty] | -31.1185 | 17.8738 | 6072.8292 | [5 empty] | 328.6926 | 418.5116 | 385.9094 | [7 empty] | -31.2632 | 18.3251 | 0.474 | 6048.6372 | 0.1848 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -46.7645 | -26.0163 | 24.9865 | 11445.8394 | 7.7163 | [6 empty] | 354.1763 | 428.4788 | 519.3657 | [5 empty] | -30.9579 | -6.6649 | 7989.1762 | [5 empty] | 354.4781 | 428.7427 | 514.7466 | [7 empty] | -30.588 | -5.7603 | 0.9773 | 7884.9331 | 0.4078 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -45.3305 | -55.4715 | 27.5131 | 24771.8125 | 6.0623 | [6 empty] | 383.5706 | 440.2399 | 674.1305 | [5 empty] | -30.8265 | -32.0919 | 11724.9954 | [5 empty] | 383.3496 | 440.5578 | 667.7883 | [7 empty] | -30.6383 | -30.952 | 1.1554 | 11461.8768 | 0.3895 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -79.4119 | 123.8598 | 36.7934 | 3404.8192 | 6.2552 | [6 empty] | 325.6501 | 510.3571 | 81.7017 | [5 empty] | -46.8486 | 106.7314 | 3364.7372 | [5 empty] | 325.817 | 509.6926 | 80.9911 | [7 empty] | -46.4554 | 106.7755 | 0.3956 | 3359.2242 | 0.1236 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -79.3487 | 121.6203 | 36.4599 | 3443.3539 | 6.2825 | [6 empty] | 326.8506 | 510.8375 | 88.0226 | [5 empty] | -46.7985 | 105.1945 | 3393.9118 | [5 empty] | 325.57 | 509.4355 | 88.1998 | [7 empty] | -46.9891 | 105.0112 | 0.2644 | 3397.6619 | 0.1027 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -78.1109 | 113.9786 | 34.5568 | 3573.3987 | 6.3012 | [6 empty] | 331.1662 | 512.5642 | 110.7448 | [5 empty] | -46.6216 | 99.7451 | 3501.3367 | [5 empty] | 331.4212 | 512.3499 | 110.807 | [7 empty] | -46.4061 | 99.6723 | 0.2274 | 3500.3469 | 0.0489 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -77.1011 | 99.5408 | 32.233 | 3862.6788 | 6.6394 | [6 empty] | 339.1098 | 515.7426 | 152.5687 | [5 empty] | -46.3083 | 90.0132 | 3710.2736 | [5 empty] | 339.2492 | 515.7143 | 152.7327 | [7 empty] | -46.234 | 89.96 | 0.0914 | 3710.6389 | 0.0179 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -75.4212 | 79.5911 | 29.7555 | 4348.671 | 7.0812 | [6 empty] | 350.9955 | 520.4983 | 215.1489 | [5 empty] | -45.8678 | 76.1291 | 4052.6991 | [5 empty] | 350.2543 | 520.0786 | 217.1737 | [7 empty] | -46.2352 | 75.6616 | 0.5945 | 4069.1647 | 0.193 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -73.0715 | 55.7615 | 27.889 | 5104.6025 | 7.5258 | [6 empty] | 367.0598 | 526.9258 | 299.7294 | [5 empty] | -45.3213 | 58.5408 | 4578.2933 | [5 empty] | 367.5135 | 526.7898 | 297.3011 | [7 empty] | -44.8924 | 58.976 | 0.6111 | 4557.8532 | 0.1996 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -70.7466 | 28.1636 | 27.8093 | 6355.261 | 8.3031 | [6 empty] | 387.4946 | 535.1021 | 407.3212 | [5 empty] | -44.6978 | 37.9009 | 5366.4402 | [5 empty] | 387.084 | 534.8176 | 404.4203 | [7 empty] | -44.6244 | 38.4114 | 0.5157 | 5342.659 | 0.1683 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -68.0423 | -0.5339 | 28.5771 | 8434.2047 | 8.7605 | [6 empty] | 412.4629 | 545.0923 | 538.7828 | [5 empty] | -44.0297 | 14.9595 | 6564.0194 | [5 empty] | 412.2173 | 544.6337 | 538.2695 | [7 empty] | -43.9652 | 14.9591 | 0.0645 | 6562.5915 | 0.0267 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -65.5162 | -29.5938 | 30.0264 | 12635.6295 | 7.6368 | [6 empty] | 441.8572 | 556.8535 | 693.5476 | [5 empty] | -43.3542 | -9.3349 | 8489.8532 | [5 empty] | 442.0094 | 556.3625 | 684.938 | [7 empty] | -42.6625 | -8.1081 | 1.4083 | 8341.4026 | 0.503 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 183.2815 | 24.6095 | 54.6227 | 2244.3827 | 6.5234 | [6 empty] | 143.1576 | 73.9131 | 13.4436 | [5 empty] | 128.6596 | 24.3172 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.0684 | 73.7062 | 13.1119 | [7 empty] | 129.1014 | 24.4049 | 0.4504 | 2244.3827 | 0.1373 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.2499 | 8.6094 | 51.3068 | 2244.3827 | 6.6871 | [6 empty] | 147.4732 | 75.6399 | 36.1659 | [5 empty] | 120.0083 | 11.1961 | 2244.3827 | [5 empty] | 147.2633 | 75.4479 | 35.9149 | [7 empty] | 120.1686 | 11.2414 | 0.1666 | 2244.3827 | 0.0573 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 150.3801 | -17.9287 | 44.4092 | 2244.3827 | 6.6711 | [6 empty] | 155.4168 | 78.8182 | 77.9898 | [5 empty] | 106.8307 | -9.2321 | 2244.3827 | [5 empty] | 154.9576 | 78.5099 | 77.5127 | [7 empty] | 106.8926 | -9.1583 | 0.0963 | 2244.3827 | 0.0735 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 127.8674 | -47.9509 | 38.8949 | 6730.2644 | 6.6427 | [6 empty] | 167.3026 | 83.5739 | 140.57 | [5 empty] | 91.7842 | -33.4315 | 6514.0563 | [5 empty] | 166.0913 | 82.9315 | 140.0103 | [7 empty] | 91.3707 | -33.5154 | 0.4219 | 6551.8442 | 0.149 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 107.7082 | -76.7897 | 35.7328 | 23007.8636 | 6.5922 | [6 empty] | 183.3668 | 90.0015 | 225.1504 | [5 empty] | 77.0698 | -58.4018 | 17697.7491 | [5 empty] | 182.5202 | 89.5222 | 226.0381 | [7 empty] | 76.4666 | -58.8694 | 0.7632 | 18498.5255 | 0.1666 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 89.3798 | -104.4003 | 33.6515 | 1.0063e+18 | 6.5098 | [6 empty] | 203.8016 | 98.1778 | 332.7422 | [5 empty] | 63.8702 | -82.4531 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 202.8684 | 97.707 | 332.7236 | [7 empty] | 63.4465 | -82.6276 | 0.4582 | 6.4036e+17 | 0.1195 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 74.8464 | -128.756 | 32.6071 | 2.9273e+18 | 6.3991 | [6 empty] | 228.7699 | 108.168 | 464.2039 | [5 empty] | 52.5468 | -104.9662 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 228.2698 | 108.2208 | 458.8619 | [7 empty] | 53.0293 | -103.9849 | 1.0935 | 2.9273e+18 | 0.1792 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 62.9073 | -150.5538 | 31.752 | 2.9273e+18 | 6.1867 | [6 empty] | 258.1642 | 119.9291 | 618.9687 | [5 empty] | 43.0841 | -125.7499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 256.6571 | 119.4796 | 619.3242 | [7 empty] | 42.3237 | -125.8869 | 0.7726 | 2.9273e+18 | 0.1638 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.0288 | 32.0162 | 54.7817 | 2244.3827 | 6.8498 | [6 empty] | 144.3376 | 78.1955 | 7.9157 | [5 empty] | 125.2727 | 30.341 | 2244.3827 | [5 empty] | 142.4593 | 77.1889 | 7.772 | [7 empty] | 124.5167 | 30.1907 | 0.7708 | 2244.3827 | 0.2344 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.0997 | 27.0822 | 53.2298 | 2244.3827 | 6.6519 | [6 empty] | 145.5381 | 78.6758 | 14.2366 | [5 empty] | 122.8735 | 26.4661 | 2244.3827 | [5 empty] | 143.7176 | 77.7633 | 14.5951 | [7 empty] | 121.7599 | 26.0287 | 1.1964 | 2244.3827 | 0.3731 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 165.0435 | 11.3582 | 50.1259 | 2244.3827 | 6.8251 | [6 empty] | 149.8538 | 80.4026 | 36.9589 | [5 empty] | 114.9671 | 13.5837 | 2244.3827 | [5 empty] | 149.2524 | 80.1186 | 37.0859 | [7 empty] | 114.566 | 13.4329 | 0.4285 | 2244.3827 | 0.1073 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 145.6132 | -14.9173 | 43.6006 | 2244.3827 | 6.7941 | [6 empty] | 157.7973 | 83.5809 | 78.7828 | [5 empty] | 102.8073 | -6.6309 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.664 | 83.1426 | 79.5004 | [7 empty] | 101.7488 | -7.09 | 1.1538 | 2244.3827 | 0.2389 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 124.4182 | -44.9505 | 38.3716 | 6464.0621 | 6.7473 | [6 empty] | 169.6831 | 88.3366 | 141.363 | [5 empty] | 88.7513 | -30.7996 | 6282.1397 | [5 empty] | 168.176 | 87.7962 | 141.623 | [7 empty] | 87.6406 | -31.0715 | 1.1435 | 6382.8115 | 0.2065 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 105.2261 | -74.0869 | 35.3982 | 19563.4009 | 6.6833 | [6 empty] | 185.7473 | 94.7642 | 225.9434 | [5 empty] | 74.8312 | -55.9436 | 15635.3138 | [5 empty] | 185.4648 | 94.6146 | 225.0617 | [7 empty] | 74.9199 | -55.7532 | 0.21 | 15485.131 | 0.0518 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 87.5575 | -102.1241 | 33.4541 | 6.4036e+17 | 6.5746 | [6 empty] | 206.1821 | 102.9405 | 333.5352 | [5 empty] | 62.2025 | -80.2998 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 204.9912 | 102.4512 | 334.7723 | [7 empty] | 61.3344 | -80.7452 | 0.9757 | 6.4036e+17 | 0.1913 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 73.4142 | -126.9503 | 32.5004 | 2.9273e+18 | 6.4309 | [6 empty] | 231.1504 | 112.9307 | 464.9969 | [5 empty] | 51.2683 | -103.1631 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 229.8449 | 112.5143 | 461.1826 | [7 empty] | 51.1975 | -102.5972 | 0.5703 | 2.9273e+18 | 0.1192 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 61.7296 | -149.1016 | 31.6661 | 2.9273e+18 | 6.1957 | [6 empty] | 260.5447 | 124.6918 | 619.7617 | [5 empty] | 42.0656 | -124.2809 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 259.1639 | 124.3287 | 616.4063 | [7 empty] | 41.8266 | -123.8747 | 0.4713 | 2.9273e+18 | 0.1 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 155.673 | 39.4791 | 49.1561 | 2244.3827 | 6.9991 | [6 empty] | 152.8952 | 95.3165 | 10.7665 | [5 empty] | 106.5805 | 36.9816 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.0551 | 94.4409 | 10.5477 | [7 empty] | 105.6089 | 36.9829 | 0.9715 | 2244.3827 | 0.2766 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 152.3289 | 34.9241 | 47.5316 | 2244.3827 | 6.9374 | [6 empty] | 154.0957 | 95.7968 | 17.0874 | [5 empty] | 104.822 | 33.3922 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.3528 | 95.1546 | 17.4249 | [7 empty] | 103.3927 | 33.1686 | 1.4466 | 2244.3827 | 0.2472 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 143.9644 | 19.9464 | 45.0414 | 2244.3827 | 7.2237 | [6 empty] | 158.4113 | 97.5236 | 39.8097 | [5 empty] | 98.9436 | 21.3121 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.6342 | 96.6524 | 41.1258 | [7 empty] | 97.4679 | 20.4219 | 1.7234 | 2244.3827 | 0.5602 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 128.5192 | -5.6152 | 39.5946 | 2244.3827 | 7.1407 | [6 empty] | 166.3548 | 100.7019 | 81.6336 | [5 empty] | 89.6469 | 1.9135 | 2244.3828 | [5 empty] | 165.2885 | 100.2705 | 82.5099 | [7 empty] | 88.6677 | 1.4168 | 1.098 | 2463.1507 | 0.2671 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 111.2628 | -35.6125 | 35.4978 | 5899.2684 | 6.9862 | [6 empty] | 178.2406 | 105.4576 | 144.2138 | [5 empty] | 78.5023 | -21.9434 | 5663.3314 | [5 empty] | 176.2081 | 104.6274 | 146.4525 | [7 empty] | 76.6502 | -23.0216 | 2.143 | 5871.9163 | 0.4742 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 95.1591 | -65.4515 | 33.4043 | 14105.3507 | 6.8084 | [6 empty] | 194.3049 | 111.8852 | 228.7942 | [5 empty] | 67.0333 | -47.4296 | 11536.2343 | [5 empty] | 193.5025 | 111.6639 | 229.3983 | [7 empty] | 66.3542 | -47.6559 | 0.7159 | 11721.2839 | 0.1363 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 79.8217 | -94.6426 | 32.2586 | 6.4036e+17 | 6.595 | [6 empty] | 214.7396 | 120.0614 | 336.386 | [5 empty] | 56.2526 | -72.6173 | 34304762786617360 | [5 empty] | 213.894 | 119.9985 | 336.3554 | [7 empty] | 55.6246 | -72.5777 | 0.6292 | 34304762786617360 | 0.1215 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 67.2605 | -120.7646 | 31.8131 | 2.9273e+18 | 6.3737 | [6 empty] | 239.708 | 130.0517 | 467.8477 | [5 empty] | 46.6336 | -96.5446 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 238.1274 | 129.93 | 468.9381 | [7 empty] | 45.4322 | -96.703 | 1.2118 | 2.9273e+18 | 0.2513 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 56.5869 | -144.0096 | 31.1628 | 2.9273e+18 | 6.1184 | [6 empty] | 269.1022 | 141.8128 | 622.6125 | [5 empty] | 38.3422 | -118.746 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 267.8239 | 141.8361 | 619.3709 | [7 empty] | 37.9447 | -118.1934 | 0.6807 | 2.9273e+18 | 0.1338 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 119.7342 | 51.0034 | 39.3381 | 2244.3827 | 7.0393 | [6 empty] | 168.6466 | 126.8303 | 16.0139 | [5 empty] | 80.6039 | 46.9658 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.605 | 126.5098 | 15.5954 | [7 empty] | 81.0766 | 47.0415 | 0.4788 | 2244.3827 | 0.1248 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 117.1238 | 46.9939 | 37.7432 | 2244.3827 | 7.0754 | [6 empty] | 169.8471 | 127.3107 | 22.3347 | [5 empty] | 79.5166 | 43.7913 | 2244.3827 | [5 empty] | 168.5602 | 126.4656 | 22.8362 | [7 empty] | 78.9085 | 43.3651 | 0.7426 | 2244.3827 | 0.2846 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 111.8674 | 33.2467 | 36.049 | 2244.3827 | 7.6608 | [6 empty] | 174.1627 | 129.0374 | 45.057 | [5 empty] | 75.8196 | 32.949 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.6834 | 128.705 | 45.4575 | [7 empty] | 75.5559 | 32.6758 | 0.3797 | 2244.3827 | 0.1662 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 101.3028 | 9.1312 | 32.079 | 2244.3826 | 7.7272 | [6 empty] | 182.1063 | 132.2158 | 86.8809 | [5 empty] | 69.7706 | 15.0288 | 3045.2093 | [5 empty] | 182.0134 | 132.287 | 87.3487 | [7 empty] | 69.4822 | 14.8848 | 0.3223 | 3066.3243 | 0.0845 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 89.1761 | -20.2642 | 29.7173 | 5276.1863 | 7.238 | [6 empty] | 193.9921 | 136.9715 | 149.4611 | [5 empty] | 62.1773 | -7.8473 | 5013.4504 | [5 empty] | 192.5518 | 136.4649 | 151.7114 | [7 empty] | 60.7698 | -8.7351 | 1.6641 | 5136.0594 | 0.4445 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 77.463 | -50.5981 | 29.2254 | 10131.6266 | 6.8601 | [6 empty] | 210.0563 | 143.399 | 234.0415 | [5 empty] | 53.9539 | -33.2358 | 8486.208 | [5 empty] | 209.6645 | 143.5546 | 232.2513 | [7 empty] | 53.8346 | -32.595 | 0.6518 | 8376.1127 | 0.1878 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 65.6831 | -81.1038 | 29.5926 | 73503.2805 | 6.5513 | [6 empty] | 230.4911 | 151.5753 | 341.6333 | [5 empty] | 45.8296 | -59.1593 | 21614.8937 | [5 empty] | 230.2958 | 152.2023 | 339.0462 | [7 empty] | 45.6732 | -58.222 | 0.9503 | 20478.0421 | 0.2376 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 55.7416 | -108.8868 | 30.1127 | 2.9273e+18 | 6.2654 | [6 empty] | 255.4594 | 161.5655 | 473.095 | [5 empty] | 38.2505 | -84.3748 | 1.0063e+18 | [5 empty] | 254.287 | 161.8789 | 471.758 | [7 empty] | 37.4535 | -83.902 | 0.9268 | 6.4036e+17 | 0.2245 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 46.8029 | -133.8173 | 29.9423 | 2.9273e+18 | 5.9775 | [6 empty] | 284.8537 | 173.3267 | 627.8598 | [5 empty] | 31.4677 | -108.1001 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 284.2884 | 173.9855 | 622.1559 | [7 empty] | 31.4541 | -106.9091 | 1.1911 | 2.9273e+18 | 0.2191 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 79.9666 | 64.7635 | 27.229 | 2244.3827 | 6.6953 | [6 empty] | 192.2152 | 173.9838 | 23.8653 | [5 empty] | 53.4418 | 58.611 | 2244.3827 | [5 empty] | 191.8916 | 173.7347 | 23.662 | [7 empty] | 53.3975 | 58.6562 | 0.0634 | 2244.3827 | 0.0594 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 78.1018 | 61.2927 | 25.8378 | 2244.3827 | 6.5222 | [6 empty] | 193.4157 | 174.4642 | 30.1862 | [5 empty] | 52.8376 | 55.8786 | 2244.3827 | [5 empty] | 193.1341 | 174.2406 | 30.354 | [7 empty] | 52.7319 | 55.7644 | 0.1557 | 2244.3827 | 0.0591 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 75.3859 | 48.9992 | 24.7671 | 2244.3827 | 7.1924 | [6 empty] | 197.7313 | 176.1909 | 52.9084 | [5 empty] | 50.7529 | 46.4254 | 2506.3798 | [5 empty] | 197.9332 | 176.451 | 53.37 | [7 empty] | 50.6205 | 46.3105 | 0.1753 | 2518.9776 | 0.0693 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 68.9618 | 26.8877 | 22.0047 | 3050.7764 | 8.3845 | [6 empty] | 205.6749 | 179.3692 | 94.7324 | [5 empty] | 47.2378 | 30.391 | 3288.5899 | [5 empty] | 205.297 | 179.7484 | 95.2516 | [7 empty] | 46.4785 | 30.4003 | 0.7594 | 3308.4862 | 0.2674 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 61.5037 | -1.1056 | 21.4924 | 4799.0348 | 8.2403 | [6 empty] | 217.5607 | 184.1249 | 157.3125 | [5 empty] | 42.6346 | 9.1842 | 4540.6762 | [5 empty] | 216.5753 | 184.3313 | 158.379 | [7 empty] | 41.4551 | 9.0314 | 1.1893 | 4581.3078 | 0.334 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 54.1413 | -31.1541 | 23.0636 | 7791.3541 | 7.2327 | [6 empty] | 233.6249 | 190.5525 | 241.893 | [5 empty] | 37.397 | -15.2934 | 6675.7252 | [5 empty] | 233.3707 | 191.3167 | 243.0758 | [7 empty] | 36.4965 | -15.2675 | 0.9009 | 6707.0732 | 0.2784 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 46.2115 | -62.4086 | 25.524 | 17535.1738 | 6.6813 | [6 empty] | 254.0597 | 198.7288 | 349.4848 | [5 empty] | 31.9512 | -41.2398 | 11393.186 | [5 empty] | 253.3091 | 198.9159 | 345.987 | [7 empty] | 31.7741 | -40.2685 | 0.9873 | 11135.9711 | 0.2782 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 39.2743 | -91.6967 | 27.4984 | 6.4036e+17 | 6.2093 | [6 empty] | 279.028 | 208.719 | 480.9464 | [5 empty] | 26.6173 | -67.2843 | 41599.4982 | [5 empty] | 278.3038 | 209.3806 | 479.9181 | [7 empty] | 25.9188 | -66.7616 | 0.8725 | 40042.5046 | 0.2542 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 32.6351 | -118.2912 | 28.1615 | 2.9273e+18 | 5.7761 | [6 empty] | 308.4223 | 220.4802 | 635.7112 | [5 empty] | 21.6306 | -92.3687 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 307.5854 | 221.5297 | 634.5543 | [7 empty] | 20.7689 | -91.7332 | 1.0707 | 2.9273e+18 | 0.3235 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 41.1285 | 79.47 | 15.4949 | 2244.3827 | 5.4717 | [6 empty] | 224.0694 | 237.7142 | 34.4769 | [5 empty] | 28.2811 | 70.8076 | 2594.8765 | [5 empty] | 223.0189 | 236.5728 | 34.4953 | [7 empty] | 28.2179 | 70.5957 | 0.2211 | 2597.1807 | 0.122 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 39.9348 | 76.4567 | 14.3806 | 2244.3826 | 4.9774 | [6 empty] | 225.2699 | 238.1946 | 40.7978 | [5 empty] | 27.9706 | 68.4779 | 1960.3201 | [5 empty] | 223.7653 | 236.8367 | 41.5084 | [7 empty] | 27.5736 | 67.9976 | 0.6231 | 1953.5326 | 0.2346 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 38.9111 | 65.6225 | 13.1331 | 1962.8794 | 4.7427 | [6 empty] | 229.5855 | 239.9213 | 63.5201 | [5 empty] | 26.8875 | 60.3393 | 1866.1619 | [5 empty] | 228.6156 | 239.214 | 64.2375 | [7 empty] | 26.478 | 59.9818 | 0.5435 | 1861.7137 | 0.1839 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 35.4744 | 45.7554 | 10.468 | 3338.9937 | 5.3434 | [6 empty] | 237.5291 | 243.0997 | 105.344 | [5 empty] | 25.0183 | 46.2548 | 3413.1655 | [5 empty] | 236.9502 | 242.658 | 106.3563 | [7 empty] | 24.7115 | 45.8415 | 0.5148 | 3431.4079 | 0.167 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 31.5413 | 19.783 | 11.6324 | 4486.9417 | 8.8848 | [6 empty] | 249.4148 | 247.8554 | 167.9242 | [5 empty] | 22.4863 | 27.085 | 4244.9551 | [5 empty] | 247.9168 | 247.3099 | 170.6323 | [7 empty] | 21.3449 | 26.2398 | 1.4202 | 4305.9908 | 0.5146 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 27.6967 | -9.1346 | 15.6593 | 6422.1165 | 8.8749 | [6 empty] | 265.4791 | 254.2829 | 252.5046 | [5 empty] | 19.4837 | 4.1981 | 5622.472 | [5 empty] | 265.2016 | 254.4003 | 252.4463 | [7 empty] | 19.2281 | 4.28 | 0.2684 | 5623.5964 | 0.1648 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 23.1595 | -40.2444 | 20.5291 | 10679.6053 | 7.324 | [6 empty] | 285.9139 | 262.4592 | 360.0964 | [5 empty] | 16.2175 | -20.9246 | 8075.5576 | [5 empty] | 285.2789 | 262.8123 | 357.1591 | [7 empty] | 15.944 | -20.073 | 0.8945 | 7978.9757 | 0.3736 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 19.1394 | -70.3789 | 24.2266 | 30413.8533 | 6.3061 | [6 empty] | 310.8822 | 272.4495 | 491.5581 | [5 empty] | 12.869 | -46.9778 | 13979.342 | [5 empty] | 310.6164 | 273.618 | 486.927 | [7 empty] | 12.6119 | -45.6257 | 1.3763 | 13481.6416 | 0.4004 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 14.9348 | -98.3644 | 26.1394 | 2.9273e+18 | 5.5348 | [6 empty] | 340.2765 | 284.2106 | 646.3229 | [5 empty] | 9.5996 | -72.7753 | 69218.184 | [5 empty] | 339.7106 | 285.1654 | 641.5494 | [7 empty] | 9.304 | -71.6071 | 1.2049 | 57397.541 | 0.2793 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 5.432 | 94.3144 | 11.315 | 1924.529 | 4.4128 | [6 empty] | 264.59 | 318.7835 | 47.9756 | [5 empty] | 5.9906 | 83.0133 | 1868.6897 | [5 empty] | 263.7387 | 318.1502 | 48.4345 | [7 empty] | 5.6868 | 82.8064 | 0.3675 | 1866.4824 | 0.1441 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 4.8008 | 91.6643 | 10.6915 | 1900.0172 | 3.9756 | [6 empty] | 265.7905 | 319.2638 | 54.2965 | [5 empty] | 5.8473 | 81.0242 | 1854.5023 | [5 empty] | 265.2275 | 318.6858 | 54.117 | [7 empty] | 5.7937 | 80.9988 | 0.0593 | 1854.5283 | 0.0429 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 4.8203 | 82.181 | 8.1709 | 3033.7069 | 3.1092 | [6 empty] | 270.1061 | 320.9906 | 77.0188 | [5 empty] | 5.343 | 74.0268 | 3143.2716 | [5 empty] | 269.5084 | 320.2286 | 77.5102 | [7 empty] | 5.2921 | 73.7471 | 0.2842 | 3148.9772 | 0.1027 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 3.264 | 64.5262 | 3.0327 | 3494.4468 | 2.2691 | [6 empty] | 278.0496 | 324.1689 | 118.8427 | [5 empty] | 4.4575 | 61.7381 | 3485.5464 | [5 empty] | 276.8282 | 323.3215 | 119.4082 | [7 empty] | 4.0178 | 61.4686 | 0.5157 | 3497.6909 | 0.2059 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 1.6895 | 40.8453 | 4.1001 | 4294.0829 | 2.6751 | [6 empty] | 289.9354 | 328.9246 | 181.4229 | [5 empty] | 3.2259 | 44.6467 | 4065.1224 | [5 empty] | 288.5654 | 327.8856 | 182.864 | [7 empty] | 2.7132 | 44.0937 | 0.754 | 4091.4858 | 0.3011 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 0.349 | 13.6539 | 10.1284 | 5600.486 | 5.1662 | [6 empty] | 305.9997 | 335.3522 | 266.0033 | [5 empty] | 1.7157 | 23.6897 | 4996.0779 | [5 empty] | 304.9801 | 334.6946 | 265.5246 | [7 empty] | 1.4487 | 23.6944 | 0.267 | 5000.1066 | 0.193 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -3.1604 | -46.534 | 21.2874 | 13538.2453 | 6.8637 | [6 empty] | 351.4028 | 353.5187 | 505.0568 | [5 empty] | -1.8137 | -25.2892 | 9207.3458 | [5 empty] | 350.0426 | 353.5104 | 501.6681 | [7 empty] | -2.2662 | -24.5585 | 0.8595 | 9124.5659 | 0.5389 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -5.1027 | -75.376 | 24.3955 | 49788.8767 | 5.4334 | [6 empty] | 380.797 | 365.2798 | 659.8216 | [5 empty] | -3.6681 | -51.0227 | 15776.7523 | [5 empty] | 379.5075 | 365.6289 | 659.9474 | [7 empty] | -4.4648 | -50.8661 | 0.812 | 15824.6037 | 0.4275 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -26.2451 | 108.792 | 18.7211 | 3043.6681 | 4.6315 | [6 empty] | 314.1003 | 417.8384 | 64.4691 | [5 empty] | -13.5799 | 95.0053 | 3110.3265 | [5 empty] | 314.9779 | 418.0717 | 64.0572 | [7 empty] | -13.109 | 95.084 | 0.4774 | 3103.7919 | 0.1611 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -26.4995 | 106.4093 | 18.3736 | 3090.1579 | 4.4567 | [6 empty] | 315.3008 | 418.3187 | 70.79 | [5 empty] | -13.6302 | 93.2956 | 3145.8085 | [5 empty] | 316.7605 | 418.7306 | 70.6215 | [7 empty] | -12.9075 | 93.2932 | 0.7227 | 3138.262 | 0.2249 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -25.9047 | 98.0819 | 16.2368 | 3244.3023 | 4.062 | [6 empty] | 319.6164 | 420.0455 | 93.5122 | [5 empty] | -13.8083 | 87.2509 | 3276.3099 | [5 empty] | 321.0613 | 420.9619 | 92.8814 | [7 empty] | -13.2927 | 87.4794 | 0.564 | 3266.877 | 0.2046 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -26.3005 | 82.4293 | 13.5319 | 3588.6487 | 4.0547 | [6 empty] | 327.56 | 423.2238 | 135.3362 | [5 empty] | -14.1259 | 76.5224 | 3530.8791 | [5 empty] | 329.1983 | 423.714 | 134.3967 | [7 empty] | -13.2904 | 76.7273 | 0.8603 | 3516.4076 | 0.3062 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -26.4103 | 61.0183 | 11.837 | 4172.9661 | 4.4941 | [6 empty] | 339.4457 | 427.9795 | 197.9163 | [5 empty] | -14.5783 | 61.3609 | 3952.7025 | [5 empty] | 339.503 | 427.7043 | 199.9827 | [7 empty] | -14.5992 | 60.8047 | 0.5566 | 3969.1461 | 0.1705 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -26.1427 | 35.8606 | 12.7848 | 5094.2747 | 5.3173 | [6 empty] | 355.51 | 434.4071 | 282.4968 | [5 empty] | -15.1507 | 42.3893 | 4610.4741 | [5 empty] | 355.8128 | 433.9201 | 282.0158 | [7 empty] | -14.7444 | 42.3553 | 0.4077 | 4604.8052 | 0.1596 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -26.2494 | 7.2213 | 16.84 | 6654.7391 | 7.4465 | [6 empty] | 375.9447 | 442.5834 | 390.0886 | [5 empty] | -15.8224 | 20.4448 | 5617.317 | [5 empty] | 375.171 | 441.6156 | 392.5933 | [7 empty] | -16.0372 | 19.7518 | 0.7255 | 5657.8005 | 0.3016 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -26.0608 | -22.1296 | 20.8477 | 9439.2593 | 8.222 | [6 empty] | 400.9131 | 452.5736 | 521.5503 | [5 empty] | -16.5707 | -3.5671 | 7213.1556 | [5 empty] | 401.5624 | 452.9616 | 514.1045 | [7 empty] | -15.8631 | -2.1591 | 1.5759 | 7079.2967 | 0.7401 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -26.1637 | -51.0893 | 24.1568 | 16137.6747 | 5.7055 | [6 empty] | 430.3074 | 464.3347 | 676.315 | [5 empty] | -17.3674 | -28.5909 | 10040.844 | [5 empty] | 429.7519 | 464.4344 | 670.7768 | [7 empty] | -17.291 | -27.6395 | 0.9545 | 9889.6657 | 0.3712 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -54.5211 | 122.9967 | 28.874 | 3225.8273 | 5.4475 | [6 empty] | 372.3869 | 534.452 | 83.8862 | [5 empty] | -30.7419 | 106.6181 | 3235.2567 | [5 empty] | 372.6114 | 534.2155 | 84.1373 | [7 empty] | -30.5491 | 106.5021 | 0.2251 | 3235.154 | 0.0464 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -54.4984 | 120.8347 | 28.4769 | 3261.2439 | 5.392 | [6 empty] | 373.5874 | 534.9323 | 90.2071 | [5 empty] | -30.741 | 105.1339 | 3262.918 | [5 empty] | 374.3033 | 534.8461 | 90.2112 | [7 empty] | -30.3261 | 105.0628 | 0.4209 | 3259.9577 | 0.1048 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -53.6041 | 113.5408 | 26.6421 | 3381.1186 | 5.2763 | [6 empty] | 377.903 | 536.6591 | 112.9294 | [5 empty] | -30.7381 | 99.8679 | 3364.4388 | [5 empty] | 377.8588 | 535.9443 | 113.2763 | [7 empty] | -30.5149 | 99.6674 | 0.3 | 3365.1983 | 0.0664 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -53.3054 | 99.6602 | 24.3776 | 3647.4544 | 5.4916 | [6 empty] | 385.8465 | 539.8374 | 154.7533 | [5 empty] | -30.7346 | 90.4499 | 3560.6894 | [5 empty] | 385.8152 | 539.3809 | 155.6301 | [7 empty] | -30.6421 | 90.1757 | 0.2894 | 3565.0725 | 0.0713 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -52.5592 | 80.4132 | 22.0932 | 4088.1639 | 5.9014 | [6 empty] | 397.7323 | 544.5931 | 217.3335 | [5 empty] | -30.7338 | 76.9841 | 3879.7995 | [5 empty] | 397.7845 | 544.1352 | 217.131 | [7 empty] | -30.5269 | 76.9358 | 0.2125 | 3878.0928 | 0.0606 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -51.297 | 57.3549 | 20.711 | 4760.5943 | 6.3751 | [6 empty] | 413.7966 | 551.0207 | 301.9139 | [5 empty] | -30.7401 | 59.8763 | 4364.851 | [5 empty] | 412.7604 | 549.742 | 304.4685 | [7 empty] | -30.9646 | 59.1821 | 0.7295 | 4388.0647 | 0.2338 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -50.1981 | 30.531 | 21.5061 | 5838.6464 | 7.3525 | [6 empty] | 434.2313 | 559.1969 | 409.5057 | [5 empty] | -30.7591 | 39.731 | 5081.8971 | [5 empty] | 434.9312 | 558.9969 | 404.2215 | [7 empty] | -30.0271 | 40.619 | 1.1508 | 5035.14 | 0.4114 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -48.7597 | 2.383 | 23.3198 | 7540.6587 | 8.5638 | [6 empty] | 459.1997 | 569.1872 | 540.9674 | [5 empty] | -30.7964 | 17.2537 | 6145.5001 | [5 empty] | 459.443 | 567.8792 | 534.7825 | [7 empty] | -29.888 | 18.0012 | 1.1764 | 6085.7152 | 0.4628 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -47.4778 | -26.1287 | 25.6106 | 10607.4069 | 7.7633 | [6 empty] | 488.5939 | 580.9483 | 695.7322 | [5 empty] | -30.8571 | -6.644 | 7787.2759 | [5 empty] | 488.3058 | 580.2169 | 689.1515 | [7 empty] | -30.375 | -5.7792 | 0.9901 | 7700.0658 | 0.3879 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.0229 | 29.8132 | 60.8028 | 2244.3827 | 6.6949 | [6 empty] | 200.2632 | 103.3535 | 16.1128 | [5 empty] | 151.2202 | 29.7268 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.1683 | 102.3008 | 16.3232 | [7 empty] | 150.292 | 29.4024 | 0.9832 | 2244.3827 | 0.294 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.4913 | 15.823 | 57.8234 | 2244.3827 | 6.9555 | [6 empty] | 204.5788 | 105.0803 | 38.8351 | [5 empty] | 143.7291 | 18.4839 | 2244.3827 | [5 empty] | 202.4238 | 103.989 | 39.6182 | [7 empty] | 142.5257 | 17.825 | 1.372 | 2244.3827 | 0.4218 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 182.1779 | -8.3591 | 51.1603 | 2244.3827 | 6.9765 | [6 empty] | 212.5224 | 108.2586 | 80.659 | [5 empty] | 131.7426 | 0.2235 | 2244.3827 | [5 empty] | 211.2983 | 107.6987 | 81.5632 | [7 empty] | 130.8173 | -0.3178 | 1.072 | 2244.3827 | 0.2547 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 160.0918 | -37.0544 | 45.319 | 2244.3827 | 6.8855 | [6 empty] | 224.4082 | 113.0143 | 143.2392 | [5 empty] | 117.151 | -22.5661 | 4053.7084 | [5 empty] | 222.6534 | 112.1766 | 145.5867 | [7 empty] | 115.6192 | -23.6795 | 1.8937 | 4260.3774 | 0.3923 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 139.0408 | -65.9379 | 41.5707 | 8991.5223 | 6.7496 | [6 empty] | 240.4724 | 119.4419 | 227.8196 | [5 empty] | 101.8901 | -47.2844 | 8129.2376 | [5 empty] | 238.0565 | 118.1965 | 231.5193 | [7 empty] | 99.9538 | -48.8049 | 2.4619 | 8577.6279 | 0.4705 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 118.8071 | -94.6079 | 38.7274 | 47297.4963 | 6.5598 | [6 empty] | 260.9072 | 127.6182 | 335.4114 | [5 empty] | 87.3343 | -72.0407 | 23213.2407 | [5 empty] | 259.8181 | 127.1763 | 334.9416 | [7 empty] | 86.9145 | -72.0756 | 0.4213 | 23604.3685 | 0.0945 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 102.0024 | -120.3685 | 37.1045 | 6.4036e+17 | 6.3472 | [6 empty] | 285.8755 | 137.6084 | 466.8731 | [5 empty] | 74.197 | -95.8002 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 283.7991 | 136.707 | 466.7564 | [7 empty] | 73.3487 | -96.0544 | 0.8856 | 6.4036e+17 | 0.1934 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 87.6423 | -143.72 | 35.77 | 2.9273e+18 | 6.1131 | [6 empty] | 315.2698 | 149.3695 | 621.6379 | [5 empty] | 62.7839 | -117.9993 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 313.1185 | 148.5478 | 621.9523 | [7 empty] | 61.8641 | -118.2528 | 0.9542 | 2.9273e+18 | 0.1892 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.0924 | 36.1375 | 60.8594 | 2244.3827 | 7.0908 | [6 empty] | 201.4432 | 107.6359 | 10.5849 | [5 empty] | 148.2489 | 34.7455 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.4941 | 106.3649 | 10.5503 | [7 empty] | 146.7379 | 34.6154 | 1.5165 | 2244.3827 | 0.2893 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 205.606 | 31.8446 | 59.436 | 2244.3827 | 6.7309 | [6 empty] | 202.6437 | 108.1163 | 16.9058 | [5 empty] | 146.1711 | 31.481 | 2244.3827 | [5 empty] | 201.1149 | 107.4067 | 17.1339 | [7 empty] | 145.3603 | 31.2473 | 0.8438 | 2244.3827 | 0.2122 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.7275 | 18.0636 | 56.611 | 2244.3827 | 6.9983 | [6 empty] | 206.9594 | 109.843 | 39.6281 | [5 empty] | 139.1649 | 20.405 | 2244.3827 | [5 empty] | 206.8475 | 109.8359 | 39.8083 | [7 empty] | 138.9757 | 20.3328 | 0.2026 | 2244.3827 | 0.0465 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 177.4626 | -5.869 | 50.2428 | 2244.3827 | 7.0125 | [6 empty] | 214.9029 | 113.0214 | 81.452 | [5 empty] | 127.8942 | 2.3356 | 2244.3827 | [5 empty] | 214.9269 | 113.0496 | 81.0076 | [7 empty] | 128.041 | 2.5344 | 0.2471 | 2244.3827 | 0.0831 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 156.4608 | -34.4757 | 44.6793 | 2244.3828 | 6.8997 | [6 empty] | 226.7887 | 117.777 | 144.0322 | [5 empty] | 114.0748 | -20.3451 | 4017.5353 | [5 empty] | 225.6503 | 117.311 | 144.388 | [7 empty] | 113.3647 | -20.6059 | 0.7565 | 4079.0298 | 0.1425 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 136.2503 | -63.4904 | 41.0949 | 8649.9987 | 6.7497 | [6 empty] | 242.8529 | 124.2046 | 228.6126 | [5 empty] | 99.5062 | -45.0877 | 7851.1746 | [5 empty] | 241.113 | 123.5595 | 230.0457 | [7 empty] | 98.2148 | -45.6869 | 1.4237 | 8044.1903 | 0.2424 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 116.6507 | -92.4026 | 38.3742 | 36525.882 | 6.5492 | [6 empty] | 263.2877 | 132.3809 | 336.2044 | [5 empty] | 85.503 | -69.9883 | 20473.7677 | [5 empty] | 262.1861 | 132.0011 | 337.7998 | [7 empty] | 84.611 | -70.4616 | 1.0099 | 21508.6343 | 0.1644 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 100.2992 | -118.4723 | 36.8503 | 6.4036e+17 | 6.336 | [6 empty] | 288.256 | 142.3711 | 467.6661 | [5 empty] | 72.7775 | -93.9672 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 286.6989 | 141.9868 | 464.43 | [7 empty] | 72.4903 | -93.4439 | 0.5969 | 6.4036e+17 | 0.1116 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 86.2154 | -142.118 | 35.5497 | 2.9273e+18 | 6.1072 | [6 empty] | 317.6503 | 154.1323 | 622.4309 | [5 empty] | 61.6587 | -116.4129 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 316.0301 | 154.1687 | 619.0081 | [7 empty] | 61.1333 | -115.8038 | 0.8044 | 2.9273e+18 | 0.1356 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 187.3674 | 42.504 | 55.8587 | 2244.3827 | 6.9186 | [6 empty] | 210.0008 | 124.7569 | 13.4357 | [5 empty] | 131.5497 | 40.3629 | 2244.3827 | [5 empty] | 207.2487 | 123.3475 | 13.423 | [7 empty] | 130.4137 | 40.1563 | 1.1547 | 2244.3827 | 0.2821 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 184.2788 | 38.4953 | 54.3887 | 2244.3827 | 6.7168 | [6 empty] | 211.2013 | 125.2372 | 19.7566 | [5 empty] | 129.9036 | 37.2858 | 2244.3827 | [5 empty] | 208.5597 | 124.2022 | 20.0169 | [7 empty] | 128.2722 | 37.0895 | 1.6431 | 2244.3827 | 0.2652 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 176.286 | 25.2617 | 52.0003 | 2244.3827 | 7.085 | [6 empty] | 215.5169 | 126.964 | 42.4789 | [5 empty] | 124.3076 | 26.7723 | 2244.3827 | [5 empty] | 212.9064 | 125.9501 | 43.5795 | [7 empty] | 122.4173 | 26.1578 | 1.9877 | 2244.3827 | 0.4105 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 161.0351 | 1.9798 | 46.4707 | 2244.3827 | 7.1328 | [6 empty] | 223.4604 | 130.1423 | 84.3028 | [5 empty] | 115.158 | 9.3836 | 2244.3827 | [5 empty] | 221.7531 | 129.838 | 85.5915 | [7 empty] | 113.3849 | 8.9344 | 1.8291 | 2244.3827 | 0.284 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 143.2335 | -26.3408 | 41.7885 | 3683.171 | 6.9378 | [6 empty] | 235.3462 | 134.898 | 146.883 | [5 empty] | 103.6866 | -12.8383 | 3925.0546 | [5 empty] | 233.6648 | 134.4242 | 147.5802 | [7 empty] | 102.4097 | -13.1378 | 1.3116 | 4003.9365 | 0.2079 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 125.7757 | -55.6191 | 38.941 | 7826.177 | 6.7342 | [6 empty] | 251.4105 | 141.3256 | 231.4634 | [5 empty] | 91.2871 | -37.5376 | 7069.8425 | [5 empty] | 250.0103 | 140.7653 | 230.5207 | [7 empty] | 90.7966 | -37.4277 | 0.5027 | 7080.1367 | 0.1136 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 108.4261 | -85.1662 | 36.9028 | 22459.8129 | 6.5134 | [6 empty] | 271.8452 | 149.5019 | 339.0552 | [5 empty] | 79.0706 | -62.8039 | 14939.8766 | [5 empty] | 271.0083 | 149.3312 | 337.4015 | [7 empty] | 78.874 | -62.4371 | 0.4161 | 14783.8284 | 0.0817 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 93.6933 | -112.1002 | 35.8232 | 6.4036e+17 | 6.2853 | [6 empty] | 296.8136 | 159.4921 | 470.5169 | [5 empty] | 67.7165 | -87.4323 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 294.4505 | 159.0458 | 468.6474 | [7 empty] | 66.6957 | -87.126 | 1.0657 | 1.3722e+17 | 0.1856 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 80.6669 | -136.5543 | 34.6767 | 2.9273e+18 | 6.0542 | [6 empty] | 326.2078 | 171.2532 | 625.2817 | [5 empty] | 57.6043 | -110.6585 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 325.1384 | 171.7102 | 619.1296 | [7 empty] | 57.5393 | -109.4694 | 1.1909 | 2.9273e+18 | 0.1998 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 153.8983 | 52.7245 | 47.1016 | 2244.3827 | 6.6915 | [6 empty] | 225.7522 | 156.2707 | 18.683 | [5 empty] | 106.9304 | 49.1777 | 2244.3827 | [5 empty] | 225.0192 | 155.8891 | 17.9943 | [7 empty] | 106.8182 | 49.4421 | 0.2873 | 2244.3827 | 0.2952 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 151.3297 | 49.1216 | 45.6144 | 2244.3827 | 6.6743 | [6 empty] | 226.9527 | 156.7511 | 25.0039 | [5 empty] | 105.7974 | 46.3867 | 2244.3827 | [5 empty] | 226.2736 | 156.3787 | 25.0477 | [7 empty] | 105.5189 | 46.3146 | 0.2877 | 2244.3827 | 0.0667 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 145.7286 | 36.7916 | 43.8238 | 2244.3827 | 7.2638 | [6 empty] | 231.2683 | 158.4778 | 47.7262 | [5 empty] | 101.9048 | 36.7626 | 2244.3827 | [5 empty] | 230.6845 | 158.3022 | 48.7564 | [7 empty] | 101.2431 | 36.3401 | 0.7851 | 2244.3827 | 0.2505 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 134.4511 | 14.7086 | 39.4842 | 2244.3827 | 7.5524 | [6 empty] | 239.2119 | 161.6562 | 89.5501 | [5 empty] | 95.4008 | 20.5468 | 2244.3827 | [5 empty] | 238.3302 | 161.4472 | 89.9066 | [7 empty] | 94.6982 | 20.4293 | 0.7124 | 2244.3827 | 0.1086 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 121.0498 | -12.8929 | 36.1703 | 3752.3471 | 7.1927 | [6 empty] | 251.0977 | 166.4119 | 152.1303 | [5 empty] | 86.9951 | -0.704 | 3835.583 | [5 empty] | 250.3626 | 166.4064 | 151.5594 | [7 empty] | 86.4895 | -0.4377 | 0.5714 | 3833.356 | 0.1411 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 107.6095 | -42.1794 | 34.6016 | 6837.8484 | 6.8228 | [6 empty] | 267.1619 | 172.8394 | 236.7107 | [5 empty] | 77.5843 | -24.9816 | 6161.2468 | [5 empty] | 266.391 | 172.8605 | 235.2 | [7 empty] | 77.2474 | -24.4764 | 0.6073 | 6122.6466 | 0.1572 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 93.7165 | -72.4254 | 33.8395 | 14473.7132 | 6.5444 | [6 empty] | 287.5967 | 181.0157 | 344.3025 | [5 empty] | 67.9723 | -50.4629 | 10744.6294 | [5 empty] | 285.4314 | 180.4793 | 346.2754 | [7 empty] | 66.4513 | -50.9972 | 1.6121 | 11043.8746 | 0.3036 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 81.5938 | -100.4869 | 33.6267 | 1.3722e+17 | 6.2525 | [6 empty] | 312.565 | 191.006 | 475.7642 | [5 empty] | 58.7303 | -75.8288 | 37456.2624 | [5 empty] | 312.1918 | 191.6031 | 468.7413 | [7 empty] | 59.1371 | -74.1843 | 1.6941 | 31584.6085 | 0.3306 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 70.3793 | -126.0927 | 32.8677 | 2.9273e+18 | 5.9725 | [6 empty] | 341.9593 | 202.7671 | 630.529 | [5 empty] | 50.248 | -100.1116 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 340.9727 | 203.6127 | 623.202 | [7 empty] | 50.1364 | -98.5491 | 1.5665 | 6.4036e+17 | 0.2793 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 114.9127 | 65.3876 | 35.7806 | 2244.3827 | 6.5323 | [6 empty] | 249.3208 | 203.4242 | 26.5345 | [5 empty] | 79.556 | 59.896 | 2244.3827 | [5 empty] | 248.2848 | 202.4672 | 26.7175 | [7 empty] | 79.4564 | 59.6386 | 0.276 | 2244.3827 | 0.163 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 112.9351 | 62.2075 | 34.4203 | 2244.3827 | 6.4727 | [6 empty] | 250.5213 | 203.9046 | 32.8554 | [5 empty] | 78.8478 | 57.4307 | 2244.3827 | [5 empty] | 250.1042 | 203.2736 | 33.1971 | [7 empty] | 78.971 | 57.1375 | 0.3181 | 2244.3827 | 0.2071 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 109.5793 | 50.9818 | 33.2578 | 2244.3827 | 7.1782 | [6 empty] | 254.8369 | 205.6313 | 55.5776 | [5 empty] | 76.3897 | 48.8534 | 2244.3827 | [5 empty] | 255.6596 | 205.8099 | 56.0111 | [7 empty] | 76.8612 | 48.6539 | 0.512 | 2244.3827 | 0.2278 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 101.9992 | 30.5201 | 30.0221 | 2244.3827 | 8.1708 | [6 empty] | 262.7805 | 208.8097 | 97.4015 | [5 empty] | 72.1955 | 34.1351 | 1966.6056 | [5 empty] | 262.4741 | 208.8767 | 98.9877 | [7 empty] | 71.5819 | 33.6515 | 0.7813 | 1948.2638 | 0.2383 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 92.9332 | 4.2348 | 28.1997 | 3788.4551 | 8.0841 | [6 empty] | 274.6663 | 213.5654 | 159.9817 | [5 empty] | 66.6085 | 14.3459 | 3774.6288 | [5 empty] | 275.0017 | 214.062 | 159.5618 | [7 empty] | 66.574 | 14.6341 | 0.2903 | 3762.6666 | 0.1651 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 83.6587 | -24.5481 | 28.2415 | 5985.7731 | 7.2344 | [6 empty] | 290.7305 | 219.9929 | 244.5622 | [5 empty] | 60.1223 | -8.9398 | 5408.5795 | [5 empty] | 289.5022 | 220.0347 | 247.1081 | [7 empty] | 58.7984 | -9.4961 | 1.4361 | 5488.0069 | 0.3367 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 73.5525 | -55.0617 | 29.1812 | 10376.2942 | 6.7595 | [6 empty] | 311.1653 | 228.1692 | 352.154 | [5 empty] | 53.2356 | -34.1149 | 8203.244 | [5 empty] | 311.4535 | 229.0318 | 347.2494 | [7 empty] | 53.5952 | -32.6598 | 1.4988 | 7981.7232 | 0.4264 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 64.5416 | -84.0742 | 30.2898 | 31017.6103 | 6.3045 | [6 empty] | 336.1336 | 238.1594 | 483.6156 | [5 empty] | 46.3563 | -59.8509 | 15478.9408 | [5 empty] | 335.8889 | 238.489 | 479.6004 | [7 empty] | 46.524 | -58.9205 | 0.9454 | 14983.3067 | 0.2134 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 55.7242 | -110.9175 | 30.3915 | 6.4036e+17 | 5.8905 | [6 empty] | 365.5279 | 249.9206 | 638.3804 | [5 empty] | 39.815 | -85.0226 | 2217919.0186 | [5 empty] | 364.8488 | 250.5075 | 635.3135 | [7 empty] | 39.49 | -84.2634 | 0.8258 | 376669.5834 | 0.1684 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 75.0582 | 79.3614 | 23.4803 | 2244.3827 | 5.9097 | [6 empty] | 281.175 | 267.1547 | 37.1461 | [5 empty] | 52.9409 | 71.478 | 2244.3827 | [5 empty] | 279.804 | 266.1856 | 37.1327 | [7 empty] | 52.5685 | 71.3703 | 0.3876 | 2244.3827 | 0.1274 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 73.7265 | 76.5376 | 22.3931 | 2244.3827 | 5.6247 | [6 empty] | 282.3755 | 267.635 | 43.467 | [5 empty] | 52.5255 | 69.3289 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.1059 | 267.1565 | 43.5182 | [7 empty] | 52.6493 | 69.208 | 0.173 | 2244.3827 | 0.0874 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 72.0482 | 66.4626 | 21.4888 | 2244.3827 | 5.8859 | [6 empty] | 286.6911 | 269.3617 | 66.1893 | [5 empty] | 51.0721 | 61.7966 | 2520.9667 | [5 empty] | 284.799 | 268.4816 | 67.1051 | [7 empty] | 50.1008 | 61.448 | 1.0319 | 2553.4964 | 0.277 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 67.4139 | 47.8496 | 18.8835 | 1917.0575 | 7.0042 | [6 empty] | 294.6347 | 272.5401 | 108.0132 | [5 empty] | 48.5483 | 48.6722 | 3007.3898 | [5 empty] | 293.9483 | 272.3696 | 109.6923 | [7 empty] | 47.9094 | 48.1756 | 0.8092 | 3034.8323 | 0.2056 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 61.8586 | 23.3143 | 18.2869 | 3811.0649 | 8.8479 | [6 empty] | 306.5204 | 277.2958 | 170.5934 | [5 empty] | 45.0985 | 30.6294 | 3737.0078 | [5 empty] | 307.4645 | 278.2599 | 169.5796 | [7 empty] | 45.2988 | 31.1353 | 0.5441 | 3715.7067 | 0.2599 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 56.1815 | -4.3307 | 20.115 | 5356.3978 | 8.4856 | [6 empty] | 322.5847 | 283.7234 | 255.1738 | [5 empty] | 40.9631 | 8.8228 | 4875.0354 | [5 empty] | 322.987 | 284.256 | 253.7332 | [7 empty] | 41.1045 | 9.33 | 0.5266 | 4844.9114 | 0.2667 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 49.6187 | -34.471 | 23.1684 | 8109.727 | 7.3762 | [6 empty] | 343.0194 | 291.8996 | 362.7656 | [5 empty] | 36.4132 | -15.4344 | 6689.4535 | [5 empty] | 343.0959 | 292.4393 | 358.4674 | [7 empty] | 36.6732 | -14.3011 | 1.1628 | 6582.5665 | 0.4313 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 43.6505 | -63.9147 | 25.9116 | 14791.6125 | 6.5596 | [6 empty] | 367.9878 | 301.8899 | 494.2273 | [5 empty] | 31.6986 | -40.9241 | 10140.2822 | [5 empty] | 366.2418 | 301.1093 | 493.3583 | [7 empty] | 31.1699 | -40.9091 | 0.5289 | 10178.906 | 0.1638 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 37.487 | -91.8149 | 27.4075 | 123878.8559 | 5.8826 | [6 empty] | 397.3821 | 313.651 | 648.9921 | [5 empty] | 27.0535 | -66.4709 | 20639.8233 | [5 empty] | 397.462 | 314.2198 | 642.675 | [7 empty] | 27.4419 | -65.2324 | 1.298 | 19503.1717 | 0.3051 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 37.2232 | 93.7953 | 13.5757 | 2244.3826 | 4.8313 | [6 empty] | 321.6956 | 348.2239 | 50.6448 | [5 empty] | 28.6023 | 83.3081 | 1967.306 | [5 empty] | 319.4509 | 346.7026 | 51.0325 | [7 empty] | 27.9096 | 83.0643 | 0.7343 | 1961.5333 | 0.2491 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 36.4521 | 91.2654 | 12.7202 | 2395.9007 | 4.3791 | [6 empty] | 322.8961 | 348.7042 | 56.9657 | [5 empty] | 28.3722 | 81.4409 | 1945.6602 | [5 empty] | 319.5805 | 346.6867 | 58.299 | [7 empty] | 27.1284 | 80.9044 | 1.3546 | 1934.6898 | 0.4515 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 35.9295 | 82.2974 | 11.1954 | 1963.0061 | 3.7399 | [6 empty] | 327.2117 | 350.431 | 79.688 | [5 empty] | 27.5617 | 74.8599 | 1882.1641 | [5 empty] | 325.0891 | 349.313 | 81.053 | [7 empty] | 26.6185 | 74.4041 | 1.0476 | 1875.107 | 0.3477 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 33.3393 | 65.5463 | 7.5597 | 3113.3072 | 3.328 | [6 empty] | 335.1552 | 353.6093 | 121.5119 | [5 empty] | 26.1351 | 63.2555 | 3195.8429 | [5 empty] | 331.72 | 352.0031 | 123.3982 | [7 empty] | 24.5707 | 62.6498 | 1.6776 | 3231.2409 | 0.5963 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 30.3601 | 43.0057 | 7.3976 | 3824.1791 | 4.668 | [6 empty] | 347.041 | 358.365 | 184.0921 | [5 empty] | 24.1444 | 47.0169 | 3713.6823 | [5 empty] | 347.0514 | 358.2255 | 184.0196 | [7 empty] | 24.2311 | 46.9975 | 0.0889 | 3712.66 | 0.0451 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 27.4299 | 16.9372 | 11.5406 | 4924.7539 | 8.9999 | [6 empty] | 363.1053 | 364.7926 | 268.6725 | [5 empty] | 21.6943 | 26.9517 | 4520.7389 | [5 empty] | 361.6953 | 364.2495 | 271.5945 | [7 empty] | 20.8264 | 26.2323 | 1.1272 | 4566.4561 | 0.3974 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 23.7114 | -12.2011 | 16.9675 | 6767.8808 | 9.1148 | [6 empty] | 383.54 | 372.9689 | 376.2643 | [5 empty] | 18.9158 | 4.0746 | 5758.7646 | [5 empty] | 384.125 | 373.5367 | 373.6544 | [7 empty] | 19.2321 | 4.7425 | 0.739 | 5711.3941 | 0.3596 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 20.3846 | -41.4348 | 21.3244 | 10172.563 | 7.3751 | [6 empty] | 408.5084 | 382.9591 | 507.726 | [5 empty] | 15.9419 | -20.5783 | 7783.6736 | [5 empty] | 408.1607 | 383.4841 | 502.696 | [7 empty] | 15.9809 | -19.467 | 1.1119 | 7669.2564 | 0.427 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 16.7178 | -69.8929 | 24.3078 | 19972.8322 | 6.1636 | [6 empty] | 437.9026 | 394.7202 | 662.4908 | [5 empty] | 12.9142 | -45.8846 | 11768.4598 | [5 empty] | 436.0428 | 394.4866 | 659.1898 | [7 empty] | 12.3662 | -45.3081 | 0.7954 | 11682.4782 | 0.2687 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 2.9331 | 108.0467 | 13.5477 | 1913.5498 | 4.3886 | [6 empty] | 371.2059 | 447.2788 | 67.1383 | [5 empty] | 6.8538 | 95.0786 | 1868.9614 | [5 empty] | 371.2876 | 446.9385 | 66.6162 | [7 empty] | 7.1104 | 95.1398 | 0.2638 | 1870.4562 | 0.0979 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 2.5777 | 105.7433 | 12.9755 | 1896.7696 | 4.0553 | [6 empty] | 372.4064 | 447.7592 | 73.4592 | [5 empty] | 6.7366 | 93.4524 | 1858.7544 | [5 empty] | 371.5636 | 446.9427 | 74.6627 | [7 empty] | 6.5097 | 93.0576 | 0.4553 | 1856.0985 | 0.1613 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 2.7771 | 97.7782 | 10.6871 | 2983.2368 | 3.3235 | [6 empty] | 376.722 | 449.4859 | 96.1814 | [5 empty] | 6.3219 | 87.6962 | 3077.5388 | [5 empty] | 376.2896 | 449.3147 | 96.3904 | [7 empty] | 6.131 | 87.6457 | 0.1975 | 3080.5844 | 0.0692 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 1.5557 | 82.7581 | 6.6601 | 3304.7364 | 2.625 | [6 empty] | 384.6656 | 452.6643 | 138.0054 | [5 empty] | 5.584 | 77.4543 | 3313.9676 | [5 empty] | 382.9279 | 451.4359 | 139.2906 | [7 empty] | 5.0339 | 77.0278 | 0.6962 | 3328.5837 | 0.247 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 0.2722 | 62.2394 | 4.32 | 3831.7967 | 2.6212 | [6 empty] | 396.5513 | 457.4199 | 200.5855 | [5 empty] | 4.5373 | 62.9256 | 3698.696 | [5 empty] | 394.6288 | 456.0756 | 202.1209 | [7 empty] | 3.9295 | 62.4266 | 0.7864 | 3718.3467 | 0.2884 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -0.7399 | 37.9796 | 7.7633 | 4638.0295 | 3.4808 | [6 empty] | 412.6156 | 463.8475 | 285.166 | [5 empty] | 3.2211 | 44.6563 | 4288.2054 | [5 empty] | 410.6679 | 462.7456 | 288.1775 | [7 empty] | 2.3986 | 43.9021 | 1.1159 | 4325.0481 | 0.4385 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -2.3684 | 10.266 | 13.7492 | 5935.0449 | 6.4348 | [6 empty] | 433.0503 | 472.0238 | 392.7578 | [5 empty] | 1.6899 | 23.4027 | 5167.6848 | [5 empty] | 430.9236 | 470.9503 | 393.9075 | [7 empty] | 0.9513 | 23.0587 | 0.8147 | 5195.6849 | 0.4927 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -5.2587 | -46.6609 | 22.3949 | 12153.1029 | 7.1655 | [6 empty] | 487.4129 | 493.7752 | 678.9842 | [5 empty] | -1.7642 | -24.5404 | 8671.3289 | [5 empty] | 485.9647 | 494.0711 | 673.4947 | [7 empty] | -2.1365 | -23.5189 | 1.0872 | 8570.6577 | 0.592 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -28.1831 | 122.1611 | 22.2161 | 3032.7418 | 4.9206 | [6 empty] | 429.4925 | 563.8924 | 86.5554 | [5 empty] | -12.3628 | 106.5639 | 3086.3269 | [5 empty] | 430.6696 | 563.7116 | 86.4112 | [7 empty] | -11.6762 | 106.4783 | 0.6919 | 3080.6059 | 0.1924 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -28.2126 | 120.0571 | 21.7307 | 3066.5997 | 4.7732 | [6 empty] | 430.693 | 564.3727 | 92.8763 | [5 empty] | -12.4123 | 105.1381 | 3112.6211 | [5 empty] | 430.5518 | 563.519 | 92.9209 | [7 empty] | -12.1571 | 104.9967 | 0.2918 | 3111.499 | 0.0773 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -27.5961 | 112.9908 | 19.7995 | 3179.9102 | 4.4619 | [6 empty] | 435.0086 | 566.0995 | 115.5986 | [5 empty] | -12.5885 | 100.076 | 3208.6426 | [5 empty] | 435.8633 | 566.1359 | 116.2987 | [7 empty] | -12.2209 | 99.8659 | 0.4234 | 3208.7951 | 0.1025 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -27.9561 | 99.5558 | 17.3089 | 3429.4972 | 4.4527 | [6 empty] | 442.9521 | 569.2778 | 157.4225 | [5 empty] | -12.9049 | 91.0083 | 3392.6265 | [5 empty] | 442.7658 | 568.2903 | 158.9672 | [7 empty] | -12.7393 | 90.5181 | 0.5174 | 3399.7305 | 0.1298 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -28.1095 | 80.9632 | 15.0417 | 3833.9454 | 4.7729 | [6 empty] | 454.8379 | 574.0335 | 220.0027 | [5 empty] | -13.3603 | 78.0117 | 3688.7335 | [5 empty] | 453.7781 | 571.8459 | 221.8096 | [7 empty] | -13.2018 | 77.3108 | 0.7187 | 3701.0316 | 0.1949 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -27.8777 | 58.6536 | 14.2109 | 4438.7616 | 5.2537 | [6 empty] | 470.9022 | 580.4611 | 304.5831 | [5 empty] | -13.9441 | 61.4472 | 4133.8869 | [5 empty] | 470.9548 | 579.6398 | 305.9792 | [7 empty] | -13.7239 | 61.0164 | 0.4838 | 4142.6034 | 0.1331 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -28.008 | 32.5893 | 16.2722 | 5383.1438 | 6.406 | [6 empty] | 491.3369 | 588.6374 | 412.1749 | [5 empty] | -14.6398 | 41.8669 | 4782.4418 | [5 empty] | 489.4526 | 586.3745 | 413.4557 | [7 empty] | -14.8063 | 41.2905 | 0.5999 | 4803.8961 | 0.2197 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -27.8295 | 5.2825 | 19.1905 | 6793.8772 | 8.256 | [6 empty] | 516.3053 | 598.6276 | 543.6366 | [5 empty] | -15.4269 | 19.9267 | 5721.9441 | [5 empty] | 516.4402 | 597.5858 | 542.0668 | [7 empty] | -14.9291 | 19.9593 | 0.4989 | 5710.8642 | 0.2483 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -27.7823 | -22.6955 | 22.3751 | 9135.1468 | 8.3835 | [6 empty] | 545.6995 | 610.3887 | 698.4014 | [5 empty] | -16.2775 | -3.5048 | 7116.2726 | [5 empty] | 545.1149 | 609.3829 | 696.041 | [7 empty] | -16.065 | -3.3359 | 0.2715 | 7099.3096 | 0.1263 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 238.8527 | 34.5107 | 66.173 | 2244.3827 | 6.3816 | [6 empty] | 267.4914 | 138.0126 | 19.2551 | [5 empty] | 172.6801 | 34.7645 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.1454 | 136.8854 | 19.6888 | [7 empty] | 171.6705 | 34.3981 | 1.0741 | 2244.3827 | 0.3096 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 229.0621 | 21.8338 | 62.9955 | 2244.3827 | 6.7148 | [6 empty] | 271.8071 | 139.7394 | 41.9774 | [5 empty] | 166.1476 | 25.0277 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.8401 | 138.7104 | 42.2227 | [7 empty] | 165.4478 | 24.7074 | 0.7696 | 2244.3827 | 0.2325 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 211.1883 | -0.5279 | 56.6085 | 2244.3827 | 6.9245 | [6 empty] | 279.7506 | 142.9177 | 83.8013 | [5 empty] | 155.3459 | 8.7535 | 2244.3827 | [5 empty] | 281.1872 | 143.3661 | 84.3694 | [7 empty] | 155.9815 | 8.579 | 0.6591 | 2244.3827 | 0.1223 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 190.1768 | -27.4962 | 50.8932 | 2244.3827 | 6.7939 | [6 empty] | 291.6364 | 147.6734 | 146.3815 | [5 empty] | 141.5918 | -12.3432 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.3027 | 147.5295 | 148.2745 | [7 empty] | 140.9035 | -12.9999 | 0.9513 | 2244.3827 | 0.2098 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 169.0344 | -55.7214 | 46.8504 | 5860.3692 | 6.607 | [6 empty] | 307.7006 | 154.101 | 230.9619 | [5 empty] | 126.462 | -36.1626 | 5411.4593 | [5 empty] | 307.4018 | 153.7426 | 232.1033 | [7 empty] | 126.2569 | -36.628 | 0.5085 | 5466.1732 | 0.121 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 147.991 | -84.4402 | 43.6011 | 12233.8143 | 6.4171 | [6 empty] | 328.1354 | 162.2773 | 338.5537 | [5 empty] | 111.2944 | -60.8942 | 9826.5798 | [5 empty] | 327.4959 | 161.9037 | 343.2522 | [7 empty] | 110.1472 | -62.0904 | 1.6573 | 10217.5619 | 0.2657 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 129.7284 | -110.8862 | 41.558 | 232142.6758 | 6.1957 | [6 empty] | 353.1037 | 172.2675 | 470.0154 | [5 empty] | 96.9763 | -85.3056 | 31088.0184 | [5 empty] | 354.0243 | 172.88 | 465.4964 | [7 empty] | 97.9675 | -84.2478 | 1.4496 | 27696.2524 | 0.2263 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 113.6144 | -135.2142 | 39.8075 | 1.0063e+18 | 5.9605 | [6 empty] | 382.498 | 184.0286 | 624.7802 | [5 empty] | 84.0601 | -108.5462 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 383.352 | 185.0278 | 619.7932 | [7 empty] | 84.7455 | -107.4304 | 1.3095 | 6.4036e+17 | 0.2243 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.0964 | 40.0578 | 66.0434 | 2244.3827 | 6.8855 | [6 empty] | 268.6715 | 142.295 | 13.7273 | [5 empty] | 170.061 | 39.0303 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.5153 | 141.6789 | 13.5448 | [7 empty] | 169.7965 | 39.0119 | 0.2651 | 2244.3827 | 0.1135 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 233.0507 | 36.2223 | 64.8023 | 2244.3827 | 6.3529 | [6 empty] | 269.872 | 142.7753 | 20.0482 | [5 empty] | 168.2485 | 36.2334 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.3698 | 142.4111 | 20.1186 | [7 empty] | 168.2069 | 36.1117 | 0.1286 | 2244.3827 | 0.0942 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.7413 | 23.7055 | 61.7665 | 2244.3827 | 6.7083 | [6 empty] | 274.1876 | 144.5021 | 42.7704 | [5 empty] | 162.0433 | 26.6145 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.7073 | 144.7155 | 42.6849 | [7 empty] | 162.3117 | 26.6776 | 0.2757 | 2244.3827 | 0.0498 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 206.6071 | 1.5369 | 55.5831 | 2244.3827 | 6.9376 | [6 empty] | 282.1311 | 147.6804 | 84.5943 | [5 empty] | 151.7506 | 10.4943 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.6118 | 147.8958 | 85.3577 | [7 empty] | 151.706 | 10.2516 | 0.2467 | 2244.3827 | 0.1132 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 186.4649 | -25.3002 | 50.1201 | 2244.3827 | 6.7934 | [6 empty] | 294.0169 | 152.4361 | 147.1745 | [5 empty] | 138.5864 | -10.4788 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.8183 | 152.1245 | 149.597 | [7 empty] | 137.1872 | -11.2924 | 1.6186 | 2244.3827 | 0.2925 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 166.0344 | -53.5153 | 46.2097 | 5754.388 | 6.5924 | [6 empty] | 310.0812 | 158.8637 | 231.755 | [5 empty] | 124.0308 | -34.2528 | 5328.9913 | [5 empty] | 308.9717 | 158.6113 | 233.4919 | [7 empty] | 122.9566 | -34.7524 | 1.1847 | 5418.7076 | 0.1713 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 145.5856 | -82.4296 | 43.1251 | 11758.3349 | 6.4055 | [6 empty] | 330.5159 | 167.04 | 339.3468 | [5 empty] | 109.3614 | -59.0292 | 9503.9019 | [5 empty] | 330.5714 | 167.3318 | 340.3294 | [7 empty] | 108.9918 | -59.1223 | 0.3812 | 9548.9076 | 0.0623 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 127.7754 | -109.0587 | 41.1769 | 104183.1299 | 6.181 | [6 empty] | 355.4843 | 177.0302 | 470.8084 | [5 empty] | 95.4443 | -83.5591 | 27156.737 | [5 empty] | 355.6053 | 177.474 | 467.3148 | [7 empty] | 95.8382 | -82.7161 | 0.9306 | 25328.5519 | 0.1596 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 111.954 | -133.6214 | 39.48 | 6.4036e+17 | 5.947 | [6 empty] | 384.8785 | 188.7913 | 625.5732 | [5 empty] | 82.8338 | -106.9627 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 384.9442 | 189.2952 | 621.9348 | [7 empty] | 83.123 | -106.2039 | 0.812 | 6.4036e+17 | 0.1348 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 216.7546 | 45.5752 | 61.6284 | 2244.3827 | 6.6598 | [6 empty] | 277.229 | 159.416 | 16.5781 | [5 empty] | 155.1502 | 43.8532 | 2244.3827 | [5 empty] | 274.6867 | 158.1738 | 16.6766 | [7 empty] | 154.1818 | 43.6635 | 0.9868 | 2244.3827 | 0.2066 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 213.867 | 41.9499 | 60.2355 | 2244.3827 | 6.3012 | [6 empty] | 278.4295 | 159.8963 | 22.899 | [5 empty] | 153.6364 | 41.1839 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.8317 | 159.4699 | 22.9713 | [7 empty] | 153.5576 | 41.06 | 0.1469 | 2244.3827 | 0.0941 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 205.94 | 29.8581 | 57.5501 | 2244.3827 | 6.7668 | [6 empty] | 282.7451 | 161.6231 | 45.6212 | [5 empty] | 148.4285 | 31.9651 | 2244.3827 | [5 empty] | 282.1953 | 161.2851 | 46.3844 | [7 empty] | 148.0674 | 31.5869 | 0.5229 | 2244.3827 | 0.2327 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 191.09 | 8.2839 | 52.0207 | 2244.3827 | 7.0875 | [6 empty] | 290.6887 | 164.8014 | 87.4451 | [5 empty] | 139.7037 | 16.3833 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.804 | 164.1275 | 89.4316 | [7 empty] | 138.1676 | 15.5854 | 1.7309 | 2244.3827 | 0.3903 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 173.5666 | -18.2431 | 47.3343 | 2244.3827 | 6.8974 | [6 empty] | 302.5744 | 169.5571 | 150.0253 | [5 empty] | 128.3861 | -4.1274 | 2244.3827 | [5 empty] | 301.2005 | 169.1377 | 151.5204 | [7 empty] | 127.2558 | -4.6526 | 1.2463 | 2244.3826 | 0.2214 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 155.4319 | -46.4671 | 43.9824 | 5491.0369 | 6.636 | [6 empty] | 318.6387 | 175.9847 | 234.6058 | [5 empty] | 115.663 | -27.6816 | 5078.3037 | [5 empty] | 317.3585 | 175.8582 | 235.0263 | [7 empty] | 114.691 | -27.7384 | 0.9736 | 5116.4569 | 0.1182 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 137.0771 | -75.7055 | 41.5246 | 10484.5122 | 6.4222 | [6 empty] | 339.0735 | 184.1609 | 342.1975 | [5 empty] | 102.6171 | -52.5365 | 8570.1432 | [5 empty] | 338.0891 | 184.1933 | 341.8605 | [7 empty] | 101.9701 | -52.3697 | 0.6682 | 8580.5128 | 0.0896 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 120.7713 | -102.8609 | 39.9107 | 39871.4959 | 6.1724 | [6 empty] | 364.0418 | 194.1512 | 473.6592 | [5 empty] | 90.0336 | -77.4041 | 19340.6872 | [5 empty] | 363.4551 | 194.3488 | 468.8239 | [7 empty] | 90.3142 | -76.3591 | 1.082 | 18374.9003 | 0.1875 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 106.0858 | -128.0298 | 38.4296 | 6.4036e+17 | 5.9254 | [6 empty] | 393.4361 | 205.9123 | 628.424 | [5 empty] | 78.4603 | -101.3152 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 391.4154 | 205.6524 | 629.0768 | [7 empty] | 77.3579 | -101.4107 | 1.1065 | 6.4036e+17 | 0.1648 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 185.7893 | 54.676 | 53.6903 | 2244.3827 | 6.3787 | [6 empty] | 292.9805 | 190.9298 | 21.8254 | [5 empty] | 132.1836 | 51.6632 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.0114 | 189.6819 | 21.8858 | [7 empty] | 131.7159 | 51.4474 | 0.5151 | 2244.3827 | 0.172 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 183.2823 | 51.3691 | 52.2689 | 2244.3827 | 6.2688 | [6 empty] | 294.181 | 191.4102 | 28.1463 | [5 empty] | 131.0586 | 49.1961 | 2244.3827 | [5 empty] | 293.3585 | 191.0255 | 27.8061 | [7 empty] | 130.8167 | 49.2956 | 0.2616 | 2244.3827 | 0.1319 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 177.251 | 39.9822 | 50.0931 | 2244.3827 | 6.9003 | [6 empty] | 298.4966 | 193.1369 | 50.8685 | [5 empty] | 127.1621 | 40.6248 | 2244.3827 | [5 empty] | 298.2696 | 193.194 | 51.2318 | [7 empty] | 126.8142 | 40.5393 | 0.3582 | 2244.3827 | 0.058 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 165.579 | 19.3983 | 45.5134 | 2244.3827 | 7.4833 | [6 empty] | 306.4401 | 196.3153 | 92.6924 | [5 empty] | 120.5409 | 25.9593 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.4567 | 195.8981 | 93.2639 | [7 empty] | 119.9729 | 25.7103 | 0.6202 | 2244.3827 | 0.1316 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 151.7973 | -6.4346 | 42.0054 | 2244.3827 | 7.2445 | [6 empty] | 318.3259 | 201.071 | 155.2726 | [5 empty] | 111.7754 | 6.3209 | 2613.2207 | [5 empty] | 316.6673 | 200.7123 | 156.0291 | [7 empty] | 110.6119 | 6.111 | 1.1823 | 1948.579 | 0.1651 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 137.1635 | -34.4105 | 39.6689 | 5137.1983 | 6.8063 | [6 empty] | 334.3902 | 207.4985 | 239.8531 | [5 empty] | 101.6777 | -16.6796 | 4751.5818 | [5 empty] | 332.9226 | 207.3876 | 240.5184 | [7 empty] | 100.5644 | -16.7728 | 1.1172 | 4791.2816 | 0.1543 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 121.9869 | -63.9713 | 38.2766 | 8951.4992 | 6.522 | [6 empty] | 354.8249 | 215.6748 | 347.4449 | [5 empty] | 91.0506 | -41.4313 | 7431.0763 | [5 empty] | 352.3667 | 215.1793 | 347.9901 | [7 empty] | 89.6401 | -41.573 | 1.4176 | 7512.783 | 0.2123 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 108.1914 | -91.7878 | 37.3861 | 21148.1469 | 6.1992 | [6 empty] | 379.7933 | 225.665 | 478.9065 | [5 empty] | 80.5342 | -66.6324 | 13532.5329 | [5 empty] | 378.4103 | 225.8371 | 475.7043 | [7 empty] | 80.0533 | -65.858 | 0.9115 | 13299.2688 | 0.1651 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 95.3668 | -117.7565 | 36.2888 | 6.4036e+17 | 5.8964 | [6 empty] | 409.1875 | 237.4262 | 633.6713 | [5 empty] | 70.6306 | -91.2048 | 88898.5291 | [5 empty] | 407.2266 | 237.8421 | 630.3432 | [7 empty] | 69.7506 | -90.4041 | 1.1897 | 78634.8574 | 0.2013 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 148.1723 | 66.3211 | 43.1023 | 2244.3827 | 6.2176 | [6 empty] | 316.549 | 238.0833 | 29.6768 | [5 empty] | 105.3419 | 61.4876 | 2244.3827 | [5 empty] | 315.2883 | 237.1243 | 29.3258 | [7 empty] | 105.2268 | 61.466 | 0.1171 | 2244.3827 | 0.1021 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 146.1709 | 63.3369 | 41.7947 | 2244.3827 | 6.1732 | [6 empty] | 317.7495 | 238.5637 | 35.9977 | [5 empty] | 104.5752 | 59.2625 | 2244.3827 | [5 empty] | 316.4193 | 237.4942 | 35.9614 | [7 empty] | 104.4314 | 59.0976 | 0.2188 | 2244.3827 | 0.1157 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 142.0826 | 52.8274 | 40.2039 | 2244.3827 | 6.8934 | [6 empty] | 322.0652 | 240.2904 | 58.72 | [5 empty] | 101.9011 | 51.4837 | 2244.3827 | [5 empty] | 319.9846 | 239.2231 | 58.1353 | [7 empty] | 101.2658 | 51.5725 | 0.6415 | 2244.3827 | 0.2139 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 133.7664 | 33.5524 | 36.7471 | 2244.3827 | 8.0138 | [6 empty] | 330.0087 | 243.4687 | 100.5439 | [5 empty] | 97.2896 | 38.0011 | 2244.3827 | [5 empty] | 327.2838 | 241.9127 | 101.2888 | [7 empty] | 96.2987 | 37.5263 | 1.0988 | 2244.3827 | 0.2531 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 123.7841 | 8.865 | 34.4515 | 1936.3594 | 8.0841 | [6 empty] | 341.8945 | 248.2244 | 163.1241 | [5 empty] | 91.0506 | 19.6084 | 3045.3705 | [5 empty] | 340.7521 | 247.5317 | 163.0887 | [7 empty] | 90.7359 | 19.4831 | 0.3386 | 3056.6042 | 0.087 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 113.0117 | -18.505 | 33.4648 | 4803.3861 | 7.3007 | [6 empty] | 357.9587 | 254.652 | 247.7045 | [5 empty] | 83.6693 | -2.4142 | 4453.0199 | [5 empty] | 356.4604 | 254.1162 | 247.1676 | [7 empty] | 83.0942 | -2.3447 | 0.5792 | 4461.4856 | 0.1102 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 101.4155 | -48.0022 | 33.4366 | 7608.2631 | 6.804 | [6 empty] | 378.3935 | 262.8283 | 355.2963 | [5 empty] | 75.6702 | -26.6672 | 6425.5949 | [5 empty] | 375.5207 | 262.2399 | 355.6705 | [7 empty] | 74.1601 | -26.7528 | 1.5125 | 6482.6157 | 0.265 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 90.6522 | -76.3869 | 33.6849 | 13855.1836 | 6.3289 | [6 empty] | 403.3618 | 272.8185 | 486.758 | [5 empty] | 67.5156 | -51.9049 | 10054.2119 | [5 empty] | 400.5918 | 272.5115 | 483.8588 | [7 empty] | 66.4388 | -51.2804 | 1.2448 | 10009.1886 | 0.2342 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 80.2204 | -103.169 | 33.3234 | 83615.3723 | 5.901 | [6 empty] | 432.7561 | 284.5796 | 641.5228 | [5 empty] | 59.6148 | -76.9802 | 21635.5174 | [5 empty] | 430.1694 | 284.4265 | 639.9025 | [7 empty] | 58.4937 | -76.6241 | 1.1763 | 21691.0595 | 0.2205 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 108.307 | 79.5259 | 31.0636 | 2244.3827 | 5.8934 | [6 empty] | 348.4032 | 301.8137 | 40.2885 | [5 empty] | 78.0696 | 72.4096 | 2244.3827 | [5 empty] | 347.8402 | 300.8351 | 40.4453 | [7 empty] | 78.3274 | 72.1644 | 0.3559 | 2244.3827 | 0.1783 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 106.804 | 76.8386 | 29.9209 | 2244.3827 | 5.7139 | [6 empty] | 349.6037 | 302.2941 | 46.6094 | [5 empty] | 77.577 | 70.4323 | 2244.3827 | [5 empty] | 348.8592 | 301.7693 | 47.2281 | [7 empty] | 77.312 | 70.1788 | 0.3666 | 2244.3827 | 0.1162 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 104.3888 | 67.2561 | 28.7894 | 2244.3827 | 6.1715 | [6 empty] | 353.9193 | 304.0208 | 69.3316 | [5 empty] | 75.848 | 63.4811 | 2244.3827 | [5 empty] | 353.411 | 303.4604 | 69.8128 | [7 empty] | 75.7972 | 63.2351 | 0.2512 | 2244.3827 | 0.1254 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 98.9339 | 49.4975 | 26.1688 | 2244.3827 | 7.5784 | [6 empty] | 361.8629 | 307.1992 | 111.1555 | [5 empty] | 72.8267 | 51.2925 | 2535.5402 | [5 empty] | 359.7015 | 305.4666 | 113.4249 | [7 empty] | 72.1435 | 50.3571 | 1.1584 | 2581.4526 | 0.4162 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 92.2019 | 26.3494 | 24.8754 | 3176.8591 | 8.9064 | [6 empty] | 373.7487 | 311.9549 | 173.7357 | [5 empty] | 68.6579 | 34.3787 | 3243.9015 | [5 empty] | 374.8369 | 312.0176 | 174.3653 | [7 empty] | 69.2412 | 34.135 | 0.6321 | 3241.2896 | 0.2618 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 85.0214 | -0.0202 | 25.4353 | 4541.9217 | 8.4842 | [6 empty] | 389.8129 | 318.3824 | 258.3162 | [5 empty] | 63.6021 | 13.6971 | 4227.7342 | [5 empty] | 389.34 | 317.8051 | 259.2972 | [7 empty] | 63.5113 | 13.3209 | 0.387 | 4245.9527 | 0.1894 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 76.8508 | -28.9599 | 27.0395 | 6582.7744 | 7.4464 | [6 empty] | 410.2477 | 326.5587 | 365.908 | [5 empty] | 57.9672 | -9.6068 | 5660.2515 | [5 empty] | 409.4398 | 326.1948 | 364.7247 | [7 empty] | 57.8298 | -9.4117 | 0.2386 | 5650.4167 | 0.0839 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 69.2014 | -57.5436 | 28.7916 | 10258.2605 | 6.6647 | [6 empty] | 435.216 | 336.549 | 497.3696 | [5 empty] | 52.051 | -34.4174 | 7980.1526 | [5 empty] | 434.3194 | 336.3311 | 493.7548 | [7 empty] | 52.0604 | -33.75 | 0.6674 | 7904.4843 | 0.1851 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 61.3494 | -84.8851 | 29.5085 | 21436.7431 | 5.992 | [6 empty] | 464.6103 | 348.3101 | 652.1344 | [5 empty] | 46.1495 | -59.5925 | 12833.1574 | [5 empty] | 465.4597 | 349.3897 | 644.2131 | [7 empty] | 46.8794 | -57.9992 | 1.7526 | 12303.0441 | 0.4064 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 69.099 | 93.4681 | 19.3896 | 2244.3827 | 5.1306 | [6 empty] | 388.9238 | 382.883 | 53.7872 | [5 empty] | 52.2929 | 83.7981 | 2244.3827 | [5 empty] | 388.1606 | 382.2354 | 54.2203 | [7 empty] | 52.1255 | 83.6062 | 0.2546 | 2244.3827 | 0.0781 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 68.2347 | 91.0178 | 18.5547 | 2244.3827 | 4.7758 | [6 empty] | 390.1243 | 383.3633 | 60.1081 | [5 empty] | 51.9899 | 82.0522 | 2244.3826 | [5 empty] | 389.4106 | 382.9943 | 60.5456 | [7 empty] | 51.6955 | 81.9155 | 0.3246 | 2244.3825 | 0.0849 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 67.0486 | 82.3626 | 17.3791 | 2244.3827 | 4.5139 | [6 empty] | 394.4399 | 385.0901 | 82.8303 | [5 empty] | 50.9209 | 75.8872 | 2558.1243 | [5 empty] | 394.4928 | 384.8855 | 83.7725 | [7 empty] | 50.9528 | 75.5836 | 0.3053 | 2565.4654 | 0.1319 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 63.7402 | 66.1781 | 14.7568 | 1945.1043 | 5.0878 | [6 empty] | 402.3835 | 388.2684 | 124.6542 | [5 empty] | 49.0326 | 64.9732 | 1879.8506 | [5 empty] | 400.9952 | 387.6184 | 126.9322 | [7 empty] | 48.2731 | 64.3535 | 0.9803 | 1871.4867 | 0.2384 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 59.5648 | 44.7573 | 14.0454 | 3383.9783 | 6.9323 | [6 empty] | 414.2692 | 393.0241 | 187.2344 | [5 empty] | 46.384 | 49.609 | 3360.4687 | [5 empty] | 413.1378 | 392.0511 | 189.2046 | [7 empty] | 46.0018 | 48.9828 | 0.7336 | 3383.1008 | 0.2317 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 55.3072 | 19.7981 | 16.2178 | 4354.7869 | 9.274 | [6 empty] | 430.3335 | 399.4517 | 271.8149 | [5 empty] | 43.1029 | 30.4785 | 4071.8072 | [5 empty] | 429.7256 | 399.0138 | 273.511 | [7 empty] | 42.7961 | 30.033 | 0.5409 | 4093.0904 | 0.1946 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 50.0891 | -8.1413 | 19.7823 | 5843.8021 | 8.9539 | [6 empty] | 450.7683 | 407.6279 | 379.4067 | [5 empty] | 39.3548 | 8.4753 | 5116.1162 | [5 empty] | 450.4014 | 407.9579 | 379.1743 | [7 empty] | 39.0324 | 8.6358 | 0.3601 | 5114.7239 | 0.1601 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 45.1432 | -36.4305 | 23.1629 | 8223.1314 | 7.4418 | [6 empty] | 475.7366 | 417.6182 | 510.8683 | [5 empty] | 35.3133 | -15.4569 | 6694.7159 | [5 empty] | 475.3343 | 417.8383 | 504.7367 | [7 empty] | 35.5804 | -14.2618 | 1.2245 | 6597.5083 | 0.4468 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 39.8623 | -64.0698 | 25.3558 | 13112.2597 | 6.3578 | [6 empty] | 505.1309 | 429.3793 | 665.6331 | [5 empty] | 31.1705 | -40.2503 | 9378.7328 | [5 empty] | 503.8836 | 429.3583 | 660.7513 | [7 empty] | 31.0051 | -39.4031 | 0.8632 | 9268.8838 | 0.2405 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 32.8543 | 107.435 | 12.8226 | 2451.3064 | 4.4579 | [6 empty] | 438.4341 | 481.9379 | 70.2806 | [5 empty] | 28.7494 | 95.2872 | 1948.4818 | [5 empty] | 439.2882 | 482.4749 | 70.7672 | [7 empty] | 28.9251 | 95.2 | 0.1961 | 1948.3141 | 0.0713 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 32.3992 | 105.1871 | 12.0637 | 2517.8275 | 4.053 | [6 empty] | 439.6346 | 482.4182 | 76.6015 | [5 empty] | 28.5712 | 93.7468 | 1934.1485 | [5 empty] | 441.2036 | 483.1338 | 77.8623 | [7 empty] | 28.9835 | 93.4505 | 0.5077 | 1933.4236 | 0.1795 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 32.0351 | 97.4003 | 9.9897 | 1950.7931 | 3.1988 | [6 empty] | 443.9502 | 484.145 | 99.3238 | [5 empty] | 27.9401 | 88.2885 | 1889.273 | [5 empty] | 445.23 | 484.4809 | 100.0381 | [7 empty] | 28.4182 | 88.0828 | 0.5204 | 1889.738 | 0.1852 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 30.1901 | 82.7301 | 5.3706 | 3018.2576 | 2.2218 | [6 empty] | 451.8938 | 487.3233 | 141.1477 | [5 empty] | 26.8156 | 78.552 | 3081.3347 | [5 empty] | 451.6637 | 487.2905 | 144.4364 | [7 empty] | 26.3969 | 77.8111 | 0.8511 | 3102.8444 | 0.2421 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 27.9131 | 63.0622 | 3.1476 | 3506.701 | 2.3835 | [6 empty] | 463.7796 | 492.079 | 203.7279 | [5 empty] | 25.2171 | 64.6868 | 3435.2822 | [5 empty] | 463.3391 | 491.8317 | 207.51 | [7 empty] | 24.7505 | 63.8455 | 0.962 | 3462.4556 | 0.2671 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 25.704 | 39.7252 | 7.848 | 4228.9566 | 4.3712 | [6 empty] | 479.8438 | 498.5066 | 288.3083 | [5 empty] | 23.2021 | 47.1638 | 3966.0686 | [5 empty] | 482.5952 | 500.1472 | 287.8661 | [7 empty] | 23.9428 | 47.4277 | 0.7863 | 3949.7068 | 0.3108 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 22.7349 | 13.1123 | 13.6752 | 5333.8399 | 9.4232 | [6 empty] | 500.2786 | 506.6829 | 395.9001 | [5 empty] | 20.852 | 26.6573 | 4739.2627 | [5 empty] | 501.5792 | 508.1209 | 397.687 | [7 empty] | 20.7633 | 26.5701 | 0.1244 | 4745.7627 | 0.0767 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 20.0345 | -14.3893 | 18.4073 | 6981.4559 | 9.2664 | [6 empty] | 525.2469 | 516.6731 | 527.3618 | [5 empty] | 18.2587 | 3.9321 | 5863.2284 | [5 empty] | 527.3182 | 518.663 | 524.439 | [7 empty] | 18.6912 | 4.7827 | 0.9542 | 5808.7416 | 0.4563 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 16.9889 | -41.9378 | 21.9257 | 9787.6519 | 7.4255 | [6 empty] | 554.6412 | 528.4342 | 682.1266 | [5 empty] | 15.5351 | -20.0603 | 7573.3473 | [5 empty] | 554.6129 | 529.6607 | 682.8802 | [7 empty] | 15.0399 | -19.8823 | 0.5261 | 7572.0832 | 0.2586 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -0.7568 | 121.3974 | 17.0342 | 1902.0392 | 4.6097 | [6 empty] | 496.7207 | 598.5515 | 89.6978 | [5 empty] | 7.679 | 106.5986 | 1869.1319 | [5 empty] | 495.9783 | 597.8195 | 91.9831 | [7 empty] | 7.4191 | 106.0428 | 0.6136 | 1865.6193 | 0.2051 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -0.8205 | 119.3295 | 16.4087 | 1890.3183 | 4.3608 | [6 empty] | 497.9212 | 599.0318 | 96.0186 | [5 empty] | 7.5807 | 105.2347 | 1861.4589 | [5 empty] | 498.2773 | 598.6852 | 96.8826 | [7 empty] | 7.8224 | 104.9683 | 0.3597 | 1860.9712 | 0.0947 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -0.7006 | 112.3576 | 14.3591 | 1854.5946 | 3.8149 | [6 empty] | 502.2368 | 600.7585 | 118.7409 | [5 empty] | 7.2316 | 100.3882 | 3036.7849 | [5 empty] | 501.4723 | 599.6265 | 121.3522 | [7 empty] | 7.0929 | 99.7048 | 0.6973 | 3049.2676 | 0.2062 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -1.5531 | 99.1521 | 11.0545 | 3210.0559 | 3.3889 | [6 empty] | 510.1804 | 603.9369 | 160.5648 | [5 empty] | 6.6052 | 91.6927 | 3210.3882 | [5 empty] | 509.5289 | 602.998 | 165.5776 | [7 empty] | 6.2651 | 90.5519 | 1.1904 | 3235.326 | 0.3424 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -2.4605 | 81.1694 | 8.4003 | 3586.3762 | 3.4045 | [6 empty] | 522.0661 | 608.6926 | 223.145 | [5 empty] | 5.7051 | 79.1977 | 3485.6226 | [5 empty] | 521.341 | 607.6439 | 229.1222 | [7 empty] | 5.3077 | 77.887 | 1.3697 | 3518.2022 | 0.3846 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -3.2447 | 59.597 | 8.5987 | 4138.1248 | 3.7718 | [6 empty] | 538.1304 | 615.1202 | 307.7254 | [5 empty] | 4.554 | 63.2188 | 3893.9671 | [5 empty] | 538.956 | 614.476 | 310.8656 | [7 empty] | 4.9323 | 62.465 | 0.8434 | 3908.6873 | 0.2663 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -4.5009 | 34.519 | 12.4052 | 4970.5138 | 5.0658 | [6 empty] | 558.5652 | 623.2964 | 415.3172 | [5 empty] | 3.1879 | 44.2541 | 4480.3228 | [5 empty] | 558.8162 | 622.4529 | 414.9749 | [7 empty] | 3.6114 | 44.1345 | 0.4401 | 4477.6794 | 0.2099 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -5.505 | 8.0729 | 16.4698 | 6162.9969 | 7.5857 | [6 empty] | 583.5335 | 633.2867 | 546.7789 | [5 empty] | 1.6502 | 22.9073 | 5311.1064 | [5 empty] | 583.6973 | 632.5396 | 546.1545 | [7 empty] | 2.0049 | 22.8479 | 0.3597 | 5307.3805 | 0.2612 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -6.6944 | -19.0096 | 20.1539 | 7993.6709 | 9.5178 | [6 empty] | 612.9278 | 645.0478 | 701.5437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.3999 | [5 empty] | 612.7443 | 644.6518 | 699.5492 | [7 empty] | 0.1744 | 0.2212 | 0.2817 | 6482.4754 | 0.1682 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 41.1219 | 12.5623 | 15.4545 | 3657.8307 | 8.1876 | [6 empty] | 80.6284 | 72.1515 | 45.5911 | [5 empty] | 26.097 | 16.1807 | 3769.6652 | [5 empty] | 81.5883 | 72.9065 | 45.1305 | [7 empty] | 26.675 | 16.7953 | 0.8437 | 3714.708 | 0.4022 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 45.5093 | 12.4511 | 15.8371 | 4595.3999 | 9.2184 | [6 empty] | 276.4212 | 258.7507 | 192.5079 | [5 empty] | 32.2576 | 21.1232 | 4360.4943 | [5 empty] | 274.3484 | 258.0463 | 193.2136 | [7 empty] | 31.1062 | 20.8769 | 1.1774 | 4394.4875 | 0.4446 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 41.9527 | 2.0065 | 16.4574 | 5158.8998 | 9.1614 | [6 empty] | 225.0644 | 207.2341 | 173.6549 | [5 empty] | 29.4723 | 12.7342 | 4728.958 | [5 empty] | 224.8862 | 207.4562 | 172.1158 | [7 empty] | 29.406 | 13.3197 | 0.5892 | 4696.4122 | 0.3955 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -21.5717 | 68.7677 | 10.7675 | 3416.9949 | 3.5816 | [6 empty] | 156.345 | 207.7881 | 56.2198 | [5 empty] | -13.3157 | 61.8556 | 3431.6611 | [5 empty] | 155.2936 | 206.5373 | 57.4073 | [7 empty] | -13.5835 | 61.1162 | 0.7863 | 3454.4413 | 0.34 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -40.366 | -26.4194 | 20.799 | 14614.3923 | 6.623 | [6 empty] | 168.3282 | 207.5126 | 270.8264 | [5 empty] | -27.5169 | -10.0641 | 9015.0624 | [5 empty] | 168.143 | 207.764 | 272.1437 | [7 empty] | -27.9295 | -10.306 | 0.4784 | 9081.0494 | 0.1845 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 13.6625 | -62.7589 | 22.7149 | 32286.0784 | 6.4555 | [6 empty] | 234.2353 | 209.76 | 373.4333 | [5 empty] | 8.5718 | -40.6218 | 13767.8842 | [5 empty] | 234.8151 | 210.8004 | 370.5291 | [7 empty] | 8.7302 | -39.5579 | 1.0756 | 13286.1982 | 0.3537 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -14.2821 | 28.1293 | 5.4933 | 4479.9752 | 3.518 | [6 empty] | 78.1525 | 98.4233 | 51.9085 | [5 empty] | -8.9896 | 29.6007 | 4184.6299 | [5 empty] | 77.9247 | 98.158 | 53.1904 | [7 empty] | -9.2738 | 28.7964 | 0.8531 | 4239.352 | 0.4191 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 117.0372 | 13.7579 | 36.551 | 2244.3827 | 7.6059 | [6 empty] | 193.8724 | 135.3526 | 78.6569 | [5 empty] | 80.7815 | 18.3944 | 2244.3828 | [5 empty] | 191.7279 | 134.2035 | 79.6226 | [7 empty] | 79.5342 | 17.715 | 1.4204 | 2391.5782 | 0.4081 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -70.1684 | 61.33 | 27.0618 | 4580.6474 | 7.2661 | [6 empty] | 190.9313 | 294.9954 | 130.5007 | [5 empty] | -43.2138 | 58.9247 | 4214.914 | [5 empty] | 190.5822 | 294.9274 | 129.9505 | [7 empty] | -43.3881 | 59.1076 | 0.2527 | 4210.9704 | 0.0618 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -14.6504 | -83.1593 | 23.6058 | 4.391e+18 | 4.4857 | [6 empty] | 132.4025 | 123.6995 | 318.6663 | [5 empty] | -11.8592 | -59.7192 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.7892 | 123.6968 | 315.5716 | [7 empty] | -12.0092 | -58.8766 | 0.8558 | 4.391e+18 | 0.1735 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 66.211 | 5.709 | 23.7856 | 2244.3827 | 6.6429 | [6 empty] | 67.6381 | 49.5178 | 34.3494 | [5 empty] | 42.5805 | 8.4204 | 3262.2502 | [5 empty] | 67.568 | 49.6219 | 33.7877 | [7 empty] | 42.5187 | 8.9186 | 0.502 | 3218.4925 | 0.3658 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -56.7181 | 44.5234 | 22.0085 | 4726.0855 | 7.1406 | [6 empty] | 89.7851 | 142.3256 | 65.3462 | [5 empty] | -34.7851 | 42.7016 | 4312.6222 | [5 empty] | 91.074 | 143.2788 | 65.6048 | [7 empty] | -34.096 | 42.8018 | 0.6963 | 4297.0994 | 0.3034 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -6.349 | -65.8337 | 17.0334 | 4.391e+18 | 4.1289 | [6 empty] | 54.4078 | 46.2943 | 145.1021 | [5 empty] | -5.8764 | -48.8069 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.3695 | 46.2462 | 143.3516 | [7 empty] | -5.5355 | -48.184 | 0.7101 | 4.391e+18 | 0.2749 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 91.0616 | 55.7151 | 25.5475 | 2244.3827 | 6.9834 | [6 empty] | 334.2536 | 292.8727 | 95.0402 | [5 empty] | 65.5378 | 54.6143 | 2531.0561 | [5 empty] | 332.0519 | 291.4732 | 96.9134 | [7 empty] | 64.6277 | 53.8708 | 1.1752 | 2575.9562 | 0.3037 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 37.0703 | -62.899 | 23.6742 | 31966.2632 | 6.6513 | [6 empty] | 182.8714 | 142.3462 | 275.1442 | [5 empty] | 24.5249 | -42.8222 | 14982.5857 | [5 empty] | 183.17 | 143.2415 | 269.9207 | [7 empty] | 24.961 | -40.9518 | 1.9205 | 13840.7375 | 0.5792

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*