## data
R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | u* | v* | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | ∆L(%) | u' | v' | ∆ uv | u* | v* | ∆u*v* | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | DICOMGSDF | xy tolerance | 0.003 | x_min | x_max | y_min | y_max | u'_min | u'_max | v'_min | v'_max | cct_min | cct_max | u'v' tolerance | u'v' circle | u*v* tolerance | ∆L(%) tolerance | ΔE00 tolerance
0 | 0 | 0 |  | 0.4629 | 0.498 | 0.9494 | [7 empty] | -0.2366 | -0.4781 | 0.5334 | 24710.7137 | 0.9808 | 46.4319 | [5 empty] | 0.9502 | 1 | 1.0877 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 71.5001 |  |  |  |  | 1.0583 | 1.1341 | 1.5751 | [7 empty] | -0.2501 | -0.4268 | 0.4947 | 9158.1919 | 0.7749 | 76.7947 |  |  |  |  | Mean |  | 0.005 | [10 empty] | 0.005 | 0.01 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 1 |  | 0.4624 | 0.4977 | 0.9492 | [7 empty] | -0.2372 | -0.478 | 0.5336 | 24774.7079 | 0.9867 | 46.4162 | [5 empty] | 0.9655 | 1.0161 | 1.1052 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 72.1565 |  |  |  |  | 1.0582 | 1.1339 | 1.5744 | [7 empty] | -0.2495 | -0.4263 | 0.4939 | 9153.3794 | 0.7719 | 76.7865 |  |  |  |  | Max | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
2 | 2 | 2 |  | 0.4641 | 0.4995 | 0.9516 | [7 empty] | -0.2375 | -0.4788 | 0.5344 | 24616.786 | 0.9927 | 46.5246 | [5 empty] | 0.9809 | 1.0323 | 1.1228 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 72.813 |  |  |  |  | 1.0702 | 1.1568 | 1.6077 | [7 empty] | -0.2877 | -0.433 | 0.5198 | 9222.6113 | 0.8152 | 77.6514 |  |  |  |  | >0.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 3 |  | 0.464 | 0.4992 | 0.9517 | [7 empty] | -0.237 | -0.4793 | 0.5347 | 24713.8241 | 0.9994 | 46.5063 | [5 empty] | 0.9964 | 1.0487 | 1.1406 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 73.4695 |  |  |  |  | 1.0701 | 1.1566 | 1.6074 | [7 empty] | -0.2873 | -0.4329 | 0.5196 | 9221.8013 | 0.8131 | 77.6428 |  |  |  |  | >1 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
4 | 4 | 4 |  | 0.4657 | 0.5011 | 0.9536 | [7 empty] | -0.2373 | -0.4793 | 0.5348 | 24434.5666 | 1.0045 | 46.6249 | [5 empty] | 1.0121 | 1.0652 | 1.1586 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 74.1259 |  |  |  |  | 1.1476 | 1.2112 | 1.517 | [7 empty] | -0.121 | -0.258 | 0.2849 | 7738.0025 | 0.4559 | 79.6646 |  |  |  |  | >1.5 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
5 | 5 | 5 |  | 0.4672 | 0.5026 | 0.9557 | [7 empty] | -0.2375 | -0.48 | 0.5355 | 24312.7465 | 1.0111 | 46.7176 | [5 empty] | 1.028 | 1.0819 | 1.1768 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 74.7824 |  |  |  |  | 1.147 | 1.2106 | 1.5156 | [7 empty] | -0.1207 | -0.257 | 0.284 | 7733.7075 | 0.4509 | 79.6434 |  |  |  |  | >2 | [12 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
6 | 6 | 6 |  | 0.4692 | 0.5046 | 0.9587 | [7 empty] | -0.2378 | -0.481 | 0.5366 | 24157.315 | 1.0181 | 46.8456 | [5 empty] | 1.044 | 1.0988 | 1.1951 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 75.4389 |  |  |  |  | 1.1473 | 1.2109 | 1.5171 | [7 empty] | -0.1213 | -0.2584 | 0.2855 | 7741.0381 | 0.4503 | 79.6561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
7 | 7 | 7 |  | 0.4777 | 0.5123 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2358 | -0.486 | 0.5402 | 23608.4416 | 1.0273 | 47.3201 | [5 empty] | 1.0602 | 1.1158 | 1.2136 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 76.0954 |  |  |  |  | 1.1866 | 1.2467 | 1.5501 | [7 empty] | -0.0995 | -0.2533 | 0.2721 | 7639.8478 | 0.4404 | 80.951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
8 | 8 | 8 |  | 0.4776 | 0.5124 | 0.9706 | [7 empty] | -0.2361 | -0.4858 | 0.5402 | 23596.714 | 1.0339 | 47.3248 | [5 empty] | 1.0765 | 1.133 | 1.2323 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 76.7519 |  |  |  |  | 1.1866 | 1.2468 | 1.5504 | [7 empty] | -0.1 | -0.2535 | 0.2725 | 7641.8607 | 0.4377 | 80.9541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
9 | 9 | 9 |  | 0.4817 | 0.5168 | 0.9761 | [7 empty] | -0.2372 | -0.487 | 0.5417 | 23191.8279 | 1.0405 | 47.5961 | [5 empty] | 1.093 | 1.1503 | 1.2512 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 77.4085 |  |  |  |  | 1.2187 | 1.2793 | 1.583 | [7 empty] | -0.0941 | -0.2508 | 0.2678 | 7586.9015 | 0.4354 | 82.1075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
10 | 10 | 10 |  | 0.4881 | 0.5218 | 0.986 | [7 empty] | -0.234 | -0.4928 | 0.5455 | 23090.5756 | 1.0526 | 47.9026 | [5 empty] | 1.1096 | 1.1678 | 1.2702 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 78.065 |  |  |  |  | 1.2315 | 1.3027 | 1.6169 | [7 empty] | -0.1319 | -0.2577 | 0.2895 | 7652.9789 | 0.4572 | 82.9294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
11 | 11 | 11 |  | 0.5035 | 0.5346 | 1.0011 | [7 empty] | -0.2245 | -0.4966 | 0.545 | 21661.5349 | 1.0553 | 48.6745 | [5 empty] | 1.1264 | 1.1855 | 1.2894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 78.7215 |  |  |  |  | 1.2838 | 1.3541 | 1.6633 | [7 empty] | -0.1146 | -0.2472 | 0.2725 | 7533.8524 | 0.4419 | 84.6991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
12 | 12 | 12 |  | 0.5041 | 0.5349 | 1.0019 | [7 empty] | -0.2239 | -0.4971 | 0.5452 | 21662.582 | 1.0632 | 48.6934 | [5 empty] | 1.1434 | 1.2033 | 1.3088 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 79.3781 |  |  |  |  | 1.2838 | 1.3539 | 1.663 | [7 empty] | -0.1141 | -0.2472 | 0.2723 | 7533.3299 | 0.4374 | 84.6922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
13 | 13 | 13 |  | 0.5166 | 0.5486 | 1.0114 | [7 empty] | -0.2239 | -0.4926 | 0.5411 | 19986.8486 | 1.0554 | 49.5112 | [5 empty] | 1.1605 | 1.2213 | 1.3284 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 80.0347 |  |  |  |  | 1.2839 | 1.3536 | 1.6636 | [7 empty] | -0.1132 | -0.2484 | 0.273 | 7536.9027 | 0.4349 | 84.6846 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
14 | 14 | 14 |  | 0.517 | 0.5487 | 1.0116 | [7 empty] | -0.2229 | -0.4928 | 0.5409 | 19969.1143 | 1.0632 | 49.5171 | [5 empty] | 1.1777 | 1.2395 | 1.3482 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 80.6913 |  |  |  |  | 1.3222 | 1.3915 | 1.7104 | [7 empty] | -0.1084 | -0.2567 | 0.2787 | 7531.1337 | 0.4506 | 85.9629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
15 | 15 | 15 |  | 0.5246 | 0.5559 | 1.0209 | [7 empty] | -0.2215 | -0.4953 | 0.5426 | 19549.3698 | 1.0704 | 49.9414 | [5 empty] | 1.1952 | 1.2578 | 1.3681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 81.3479 |  |  |  |  | 1.3223 | 1.3914 | 1.7097 | [7 empty] | -0.1072 | -0.2559 | 0.2775 | 7526.422 | 0.4452 | 85.9605 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
16 | 16 | 16 |  | 0.547 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2226 | -0.5021 | 0.5492 | 18434.4478 | 1.0759 | 51.2764 | [5 empty] | 1.2127 | 1.2764 | 1.3882 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 82.0045 |  |  |  |  | 1.3226 | 1.3916 | 1.7096 | [7 empty] | -0.1065 | -0.2557 | 0.277 | 7524.4733 | 0.4413 | 85.9651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
17 | 17 | 17 |  | 0.5465 | 0.5789 | 1.0502 | [7 empty] | -0.2241 | -0.502 | 0.5497 | 18467.1238 | 1.0843 | 51.2726 | [5 empty] | 1.2305 | 1.295 | 1.4085 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 82.6611 |  |  |  |  | 1.366 | 1.4472 | 1.7572 | [7 empty] | -0.1332 | -0.2354 | 0.2704 | 7438.8452 | 0.4303 | 87.8041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
18 | 18 | 18 |  | 0.5595 | 0.5938 | 1.0707 | [7 empty] | -0.2304 | -0.5074 | 0.5573 | 18027.7211 | 1.094 | 52.1232 | [5 empty] | 1.2484 | 1.3139 | 1.429 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 83.3177 |  |  |  |  | 1.3665 | 1.4471 | 1.758 | [7 empty] | -0.1318 | -0.2367 | 0.2709 | 7442.1024 | 0.427 | 87.8015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
19 | 19 | 19 |  | 0.5705 | 0.6048 | 1.0852 | [7 empty] | -0.2301 | -0.5113 | 0.5607 | 17630.1396 | 1.1019 | 52.7388 | [5 empty] | 1.2665 | 1.3329 | 1.4497 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 83.9744 |  |  |  |  | 1.378 | 1.4632 | 1.8026 | [7 empty] | -0.1596 | -0.27 | 0.3136 | 7593.2877 | 0.49 | 88.3238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
20 | 20 | 20 |  | 0.596 | 0.6326 | 1.1228 | [7 empty] | -0.2376 | -0.5213 | 0.5729 | 16909.4954 | 1.1121 | 54.2653 | [5 empty] | 1.2847 | 1.3521 | 1.4706 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 84.6311 |  |  |  |  | 1.3779 | 1.4631 | 1.8019 | [7 empty] | -0.1595 | -0.2691 | 0.3128 | 7589.909 | 0.4856 | 88.3225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
21 | 21 | 21 |  | 0.6137 | 0.653 | 1.1497 | [7 empty] | -0.2459 | -0.5273 | 0.5818 | 16436.3834 | 1.1209 | 55.3649 | [5 empty] | 1.3031 | 1.3714 | 1.4916 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 85.2877 |  |  |  |  | 1.4922 | 1.5405 | 1.6749 | [7 empty] | 0.103 | -0.0117 | 0.1036 | 6429.6529 | 0.3032 | 90.7909 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
22 | 22 | 22 |  | 0.6297 | 0.6695 | 1.1714 | [7 empty] | -0.2471 | -0.5328 | 0.5873 | 16041.8414 | 1.1289 | 56.2376 | [5 empty] | 1.3216 | 1.391 | 1.5129 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 85.9444 |  |  |  |  | 1.4585 | 1.5347 | 1.8838 | [7 empty] | -0.117 | -0.2799 | 0.3034 | 7516.1293 | 0.4859 | 90.6076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
23 | 23 | 23 |  | 0.6294 | 0.6693 | 1.1709 | [7 empty] | -0.2472 | -0.5326 | 0.5872 | 16043.4437 | 1.1371 | 56.224 | [5 empty] | 1.3404 | 1.4107 | 1.5343 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 86.6012 |  |  |  |  | 1.4582 | 1.5344 | 1.8829 | [7 empty] | -0.1168 | -0.2792 | 0.3026 | 7513.5193 | 0.4811 | 90.599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
24 | 24 | 24 |  | 0.6444 | 0.6845 | 1.1905 | [7 empty] | -0.2475 | -0.5371 | 0.5914 | 15681.4671 | 1.1443 | 57.0194 | [5 empty] | 1.3593 | 1.4305 | 1.5559 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 87.2579 |  |  |  |  | 1.502 | 1.5811 | 1.9261 | [7 empty] | -0.1148 | -0.2694 | 0.2929 | 7443.4855 | 0.4702 | 92.0536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
25 | 25 | 25 |  | 0.6607 | 0.7011 | 1.212 | [7 empty] | -0.2478 | -0.5424 | 0.5963 | 15335.6506 | 1.1519 | 57.8697 | [5 empty] | 1.3783 | 1.4506 | 1.5778 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 87.9146 |  |  |  |  | 1.5019 | 1.5813 | 1.9257 | [7 empty] | -0.1156 | -0.2685 | 0.2923 | 7440.9176 | 0.4649 | 92.0606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
26 | 26 | 26 |  | 0.6846 | 0.7253 | 1.2423 | [7 empty] | -0.2476 | -0.5486 | 0.6019 | 14833.6374 | 1.157 | 59.0939 | [5 empty] | 1.3975 | 1.4708 | 1.5998 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 88.5714 |  |  |  |  | 1.4574 | 1.5346 | 1.8822 | [7 empty] | -0.12 | -0.2775 | 0.3023 | 7511.3616 | 0.4711 | 90.6059 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
27 | 27 | 27 |  | 0.698 | 0.7392 | 1.2596 | [7 empty] | -0.2483 | -0.552 | 0.6053 | 14576.1454 | 1.1636 | 59.786 | [5 empty] | 1.4169 | 1.4912 | 1.622 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 89.2282 |  |  |  |  | 1.4574 | 1.5342 | 1.8828 | [7 empty] | -0.1192 | -0.279 | 0.3034 | 7515.95 | 0.4718 | 90.5932 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
28 | 28 | 28 |  | 0.7245 | 0.7663 | 1.2952 | [7 empty] | -0.2495 | -0.5608 | 0.6138 | 14185.7677 | 1.1718 | 61.1101 | [5 empty] | 1.4365 | 1.5118 | 1.6443 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 89.885 |  |  |  |  | 1.5186 | 1.6158 | 1.9686 | [7 empty] | -0.1753 | -0.2688 | 0.3209 | 7491.1001 | 0.4972 | 93.1176 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
29 | 29 | 29 |  | 0.7368 | 0.779 | 1.3103 | [7 empty] | -0.2497 | -0.5632 | 0.6161 | 13972.1659 | 1.1777 | 61.7185 | [5 empty] | 1.4562 | 1.5326 | 1.6669 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 90.5418 |  |  |  |  | 1.518 | 1.6152 | 1.9679 | [7 empty] | -0.1754 | -0.2685 | 0.3208 | 7490.9121 | 0.4944 | 93.0994 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
30 | 30 | 30 |  | 0.7632 | 0.8061 | 1.345 | [7 empty] | -0.2508 | -0.5709 | 0.6236 | 13625.0734 | 1.1846 | 63.003 | [5 empty] | 1.4761 | 1.5535 | 1.6897 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 91.1987 |  |  |  |  | 1.5183 | 1.6153 | 1.9674 | [7 empty] | -0.1745 | -0.2679 | 0.3197 | 7487.4446 | 0.4906 | 93.1028 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
31 | 31 | 31 |  | 0.7813 | 0.8246 | 1.3686 | [7 empty] | -0.2509 | -0.5762 | 0.6285 | 13405.4308 | 1.1921 | 63.8635 | [5 empty] | 1.4962 | 1.5747 | 1.7127 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 91.8555 |  |  |  |  | 1.5179 | 1.6151 | 1.9679 | [7 empty] | -0.1756 | -0.2687 | 0.321 | 7491.6693 | 0.4912 | 93.097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 32 | 32 |  | 0.809 | 0.8526 | 1.4037 | [7 empty] | -0.2504 | -0.5833 | 0.6348 | 13081.4824 | 1.1976 | 65.1453 | [5 empty] | 1.5164 | 1.596 | 1.7359 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 92.5124 |  |  |  |  | 1.6417 | 1.7151 | 1.8585 | [7 empty] | 0.0475 | 0.0039 | 0.0477 | 6447.9353 | 0.1516 | 96.0869 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
33 | 33 | 33 |  | 0.8275 | 0.8719 | 1.4281 | [7 empty] | -0.2518 | -0.5883 | 0.6399 | 12893.8639 | 1.2049 | 66.0137 | [5 empty] | 1.5368 | 1.6174 | 1.7592 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 93.1693 |  |  |  |  | 1.6838 | 1.7591 | 1.899 | [7 empty] | 0.0525 | 0.0136 | 0.0542 | 6421.808 | 0.1678 | 97.3678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
34 | 34 | 34 |  | 0.8619 | 0.9072 | 1.4724 | [7 empty] | -0.2525 | -0.597 | 0.6483 | 12565.308 | 1.2101 | 67.5723 | [5 empty] | 1.5574 | 1.6391 | 1.7828 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 93.8262 |  |  |  |  | 1.6833 | 1.7586 | 1.8997 | [7 empty] | 0.0518 | 0.012 | 0.0531 | 6426.2508 | 0.1553 | 97.3535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
35 | 35 | 35 |  | 0.8618 | 0.9073 | 1.4731 | [7 empty] | -0.2533 | -0.5978 | 0.6492 | 12581.5344 | 1.2202 | 67.5744 | [5 empty] | 1.5782 | 1.661 | 1.8066 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 94.4831 |  |  |  |  | 1.6839 | 1.759 | 1.8992 | [7 empty] | 0.0531 | 0.0131 | 0.0547 | 6422.4697 | 0.147 | 97.3646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
36 | 36 | 36 |  | 0.8876 | 0.9333 | 1.5059 | [7 empty] | -0.2524 | -0.6046 | 0.6552 | 12362.5344 | 1.227 | 68.6994 | [5 empty] | 1.5991 | 1.683 | 1.8305 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 95.14 |  |  |  |  | 1.6835 | 1.7591 | 1.8987 | [7 empty] | 0.0518 | 0.0141 | 0.0537 | 6421.1298 | 0.1346 | 97.3683 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
37 | 37 | 37 |  | 0.9406 | 0.9875 | 1.5752 | [7 empty] | -0.2533 | -0.6196 | 0.6694 | 11991.8329 | 1.2339 | 70.9811 | [5 empty] | 1.6202 | 1.7052 | 1.8547 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 95.797 |  |  |  |  | 1.6839 | 1.7593 | 1.8996 | [7 empty] | 0.0521 | 0.013 | 0.0537 | 6423.4898 | 0.1286 | 97.3722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
38 | 38 | 38 |  | 0.9763 | 1.0244 | 1.6222 | [7 empty] | -0.2554 | -0.6294 | 0.6793 | 11773.7961 | 1.2414 | 72.4917 | [5 empty] | 1.6415 | 1.7276 | 1.8791 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 96.454 |  |  |  |  | 1.6835 | 1.759 | 1.9004 | [7 empty] | 0.0512 | 0.0115 | 0.0525 | 6427.7234 | 0.1222 | 97.3635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
39 | 39 | 39 |  | 0.9745 | 1.0227 | 1.6189 | [7 empty] | -0.255 | -0.6276 | 0.6774 | 11763.4656 | 1.2479 | 72.4231 | [5 empty] | 1.663 | 1.7502 | 1.9036 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 97.111 |  |  |  |  | 1.6478 | 1.7752 | 2.0978 | [7 empty] | -0.2315 | -0.2024 | 0.3075 | 7254.044 | 0.5196 | 97.8322 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
40 | 40 | 40 |  | 1.0099 | 1.0588 | 1.6649 | [7 empty] | -0.2554 | -0.6372 | 0.6865 | 11565.5788 | 1.2556 | 73.8713 | [5 empty] | 1.6847 | 1.773 | 1.9284 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 97.768 |  |  |  |  | 1.6476 | 1.775 | 2.0977 | [7 empty] | -0.2312 | -0.2026 | 0.3074 | 7254.4053 | 0.5187 | 97.8253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
41 | 41 | 41 |  | 1.0465 | 1.0956 | 1.7117 | [7 empty] | -0.2539 | -0.6472 | 0.6952 | 11378.251 | 1.2637 | 75.3156 | [5 empty] | 1.7065 | 1.796 | 1.9534 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 98.425 |  |  |  |  | 1.6626 | 1.8041 | 2.1403 | [7 empty] | -0.2822 | -0.2114 | 0.3526 | 7319.1839 | 0.6224 | 98.6548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
42 | 42 | 42 |  | 1.0839 | 1.1343 | 1.7602 | [7 empty] | -0.2555 | -0.6564 | 0.7044 | 11199.169 | 1.2705 | 76.8005 | [5 empty] | 1.7285 | 1.8191 | 1.9786 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 99.0821 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8897 | 2.0251 | [7 empty] | 0.0332 | 0.0383 | 0.0507 | 6388.2991 | 0.0982 | 101.0505 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
43 | 43 | 43 |  | 1.1152 | 1.1662 | 1.8009 | [7 empty] | -0.2558 | -0.6649 | 0.7124 | 11069.3822 | 1.2792 | 78.0058 | [5 empty] | 1.7507 | 1.8425 | 2.004 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 99.7392 |  |  |  |  | 1.7998 | 1.89 | 2.0253 | [7 empty] | 0.0319 | 0.0387 | 0.0501 | 6388.4897 | 0.0869 | 101.0588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
44 | 44 | 44 |  | 1.1467 | 1.1983 | 1.8412 | [7 empty] | -0.2554 | -0.6728 | 0.7197 | 10940.6701 | 1.2872 | 79.1925 | [5 empty] | 1.773 | 1.866 | 2.0296 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 100.3962 |  |  |  |  | 1.8002 | 1.8899 | 2.0247 | [7 empty] | 0.0334 | 0.0392 | 0.0515 | 6386.1519 | 0.0826 | 101.058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
45 | 45 | 45 |  | 1.1796 | 1.2323 | 1.8847 | [7 empty] | -0.257 | -0.6819 | 0.7287 | 10826.917 | 1.2965 | 80.4324 | [5 empty] | 1.7956 | 1.8898 | 2.0554 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 101.0533 |  |  |  |  | 1.8003 | 1.8899 | 2.0257 | [7 empty] | 0.0333 | 0.0378 | 0.0504 | 6389.2728 | 0.0792 | 101.0563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
46 | 46 | 46 |  | 1.2122 | 1.2657 | 1.9267 | [7 empty] | -0.2576 | -0.69 | 0.7365 | 10713.7057 | 1.3047 | 81.6285 | [5 empty] | 1.8183 | 1.9137 | 2.0814 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 101.7105 |  |  |  |  | 1.8002 | 1.8898 | 2.0256 | [7 empty] | 0.0334 | 0.0378 | 0.0505 | 6389.1635 | 0.0817 | 101.0549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
47 | 47 | 47 |  | 1.2448 | 1.299 | 1.9689 | [7 empty] | -0.2577 | -0.6985 | 0.7446 | 10611.3946 | 1.3139 | 82.8007 | [5 empty] | 1.8412 | 1.9378 | 2.1077 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 102.3676 |  |  |  |  | 1.8465 | 1.9369 | 2.0681 | [7 empty] | 0.0442 | 0.0487 | 0.0658 | 6360.2883 | 0.1038 | 102.3424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
48 | 48 | 48 |  | 1.2772 | 1.3325 | 2.0106 | [7 empty] | -0.2587 | -0.706 | 0.7519 | 10508.5924 | 1.3215 | 83.9615 | [5 empty] | 1.8643 | 1.9621 | 2.1341 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 103.0248 |  |  |  |  | 1.8462 | 1.9364 | 2.0687 | [7 empty] | 0.044 | 0.0471 | 0.0645 | 6363.7765 | 0.1046 | 102.3288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
49 | 49 | 49 |  | 1.3235 | 1.3818 | 2.0551 | [7 empty] | -0.2562 | -0.6967 | 0.7423 | 10208.2878 | 1.2959 | 85.6358 | [5 empty] | 1.8876 | 1.9866 | 2.1607 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 103.6819 |  |  |  |  | 1.8943 | 1.9852 | 2.1109 | [7 empty] | 0.0564 | 0.061 | 0.0831 | 6329.3072 | 0.1315 | 103.6442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
50 | 50 | 50 |  | 1.3619 | 1.4222 | 2.1005 | [7 empty] | -0.2578 | -0.6995 | 0.7455 | 10069.6259 | 1.2938 | 86.984 | [5 empty] | 1.9111 | 2.0113 | 2.1876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 104.3391 |  |  |  |  | 1.8605 | 1.9948 | 2.3565 | [7 empty] | -0.2277 | -0.2303 | 0.3239 | 7231.6205 | 0.5257 | 103.8992 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
51 | 51 | 51 |  | 1.3614 | 1.4218 | 2.1 | [7 empty] | -0.2579 | -0.6995 | 0.7455 | 10071.231 | 1.3017 | 86.9695 | [5 empty] | 1.9347 | 2.0362 | 2.2147 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 104.9963 |  |  |  |  | 1.8601 | 1.9948 | 2.3563 | [7 empty] | -0.2291 | -0.2298 | 0.3245 | 7231.6494 | 0.5287 | 103.901 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
52 | 52 | 52 |  | 1.4175 | 1.4822 | 2.1522 | [7 empty] | -0.2561 | -0.6845 | 0.7308 | 9753.7349 | 1.2637 | 88.9375 | [5 empty] | 1.9586 | 2.0613 | 2.242 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 105.6536 |  |  |  |  | 2.0154 | 2.1077 | 2.3112 | [7 empty] | 0.0351 | -0.0306 | 0.0465 | 6536.2103 | 0.1331 | 106.8557 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
53 | 53 | 53 |  | 1.4994 | 1.5559 | 2.2599 | [7 empty] | -0.2301 | -0.7239 | 0.7596 | 9704.8507 | 1.3152 | 91.2712 | [5 empty] | 1.9826 | 2.0866 | 2.2695 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 106.3108 |  |  |  |  | 2.0157 | 2.1081 | 2.3114 | [7 empty] | 0.0352 | -0.0303 | 0.0465 | 6535.534 | 0.1286 | 106.8644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
54 | 54 | 54 |  | 1.5415 | 1.5867 | 2.3157 | [7 empty] | -0.1979 | -0.7563 | 0.7818 | 9734.5034 | 1.379 | 92.2276 | [5 empty] | 2.0068 | 2.1121 | 2.2972 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 106.9681 |  |  |  |  | 2.0156 | 2.1082 | 2.3109 | [7 empty] | 0.035 | -0.0295 | 0.0457 | 6534.0114 | 0.1256 | 106.8673 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
55 | 55 | 55 |  | 1.5411 | 1.5864 | 2.3149 | [7 empty] | -0.1983 | -0.7556 | 0.7812 | 9731.9026 | 1.3844 | 92.2183 | [5 empty] | 2.0313 | 2.1378 | 2.3252 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 107.6253 |  |  |  |  | 2.0358 | 2.148 | 2.3656 | [7 empty] | -0.0351 | -0.0368 | 0.0508 | 6599.2967 | 0.082 | 107.8843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
56 | 56 | 56 |  | 1.6382 | 1.6853 | 2.4391 | [7 empty] | -0.1967 | -0.7792 | 0.8036 | 9578.9582 | 1.4051 | 95.2094 | [5 empty] | 2.0559 | 2.1637 | 2.3533 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 108.2826 |  |  |  |  | 2.0363 | 2.1482 | 2.3657 | [7 empty] | -0.0337 | -0.0368 | 0.0499 | 6598.3354 | 0.0803 | 107.8892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
57 | 57 | 57 |  | 1.7381 | 1.7999 | 2.5706 | [7 empty] | -0.232 | -0.7865 | 0.82 | 9394.6399 | 1.3827 | 98.5377 | [5 empty] | 2.0807 | 2.1898 | 2.3817 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 108.9399 |  |  |  |  | 2.0361 | 2.148 | 2.3654 | [7 empty] | -0.0341 | -0.0365 | 0.0499 | 6598.0512 | 0.0869 | 107.8861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
58 | 58 | 58 |  | 1.7815 | 1.8541 | 2.6224 | [7 empty] | -0.256 | -0.776 | 0.8171 | 9265.9811 | 1.3519 | 100.0627 | [5 empty] | 2.1057 | 2.2161 | 2.4103 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 109.5973 |  |  |  |  | 2.1465 | 2.2438 | 2.428 | [7 empty] | 0.0593 | 0.0102 | 0.0601 | 6440.2673 | 0.1423 | 110.2843 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
59 | 59 | 59 |  | 1.7817 | 1.854 | 2.6249 | [7 empty] | -0.2567 | -0.7792 | 0.8204 | 9281.5076 | 1.3622 | 100.0609 | [5 empty] | 2.1308 | 2.2426 | 2.4392 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 110.2546 |  |  |  |  | 2.147 | 2.2469 | 2.4257 | [7 empty] | 0.0539 | 0.0188 | 0.0571 | 6428.0528 | 0.1219 | 110.3611 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
60 | 60 | 60 |  | 1.8231 | 1.8962 | 2.6769 | [7 empty] | -0.2554 | -0.7879 | 0.8282 | 9230.718 | 1.3732 | 101.2317 | [5 empty] | 2.1562 | 2.2693 | 2.4682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 110.9119 |  |  |  |  | 2.1479 | 2.2458 | 2.4295 | [7 empty] | 0.0579 | 0.0113 | 0.059 | 6439.2346 | 0.1377 | 110.3335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
61 | 61 | 61 |  | 1.8819 | 1.9458 | 2.7516 | [7 empty] | -0.2264 | -0.8185 | 0.8492 | 9219.864 | 1.4295 | 102.5851 | [5 empty] | 2.1818 | 2.2962 | 2.4975 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 111.5693 |  |  |  |  | 2.1719 | 2.287 | 2.4972 | [7 empty] | -0.0096 | -0.0125 | 0.0157 | 6529.7621 | 0.0254 | 111.3452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
62 | 62 | 62 |  | 1.9966 | 2.052 | 2.9005 | [7 empty] | -0.197 | -0.8665 | 0.8886 | 9174.3842 | 1.5152 | 105.4099 | [5 empty] | 2.2076 | 2.3233 | 2.527 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 112.2267 |  |  |  |  | 2.2158 | 2.3328 | 2.5594 | [7 empty] | -0.0149 | -0.0292 | 0.0327 | 6563.5662 | 0.0502 | 112.4543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
63 | 63 | 63 |  | 1.998 | 2.053 | 2.9028 | [7 empty] | -0.196 | -0.8682 | 0.8901 | 9177.8214 | 1.5221 | 105.4363 | [5 empty] | 2.2335 | 2.3507 | 2.5567 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 112.8841 |  |  |  |  | 2.2172 | 2.3341 | 2.5602 | [7 empty] | -0.0141 | -0.0282 | 0.0316 | 6561.3064 | 0.0498 | 112.4871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
64 | 64 | 64 |  | 2.0473 | 2.1026 | 2.9651 | [7 empty] | -0.1931 | -0.8802 | 0.9012 | 9132.7843 | 1.5415 | 106.7229 | [5 empty] | 2.2597 | 2.3782 | 2.5867 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 113.5415 |  |  |  |  | 2.284 | 2.3942 | 2.6212 | [7 empty] | 0.0232 | -0.0269 | 0.0356 | 6533.0695 | 0.0958 | 113.92 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
65 | 65 | 65 |  | 2.1055 | 2.1739 | 3.0293 | [7 empty] | -0.2194 | -0.8615 | 0.889 | 8980.1708 | 1.4868 | 108.5413 | [5 empty] | 2.2861 | 2.406 | 2.6168 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 114.1989 |  |  |  |  | 2.2833 | 2.3955 | 2.6201 | [7 empty] | 0.0177 | -0.0226 | 0.0287 | 6528.874 | 0.0762 | 113.9525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
66 | 66 | 66 |  | 2.158 | 2.2291 | 3.1037 | [7 empty] | -0.2273 | -0.88 | 0.9088 | 8970.943 | 1.5127 | 109.9215 | [5 empty] | 2.3126 | 2.4339 | 2.6473 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 114.8564 |  |  |  |  | 2.3238 | 2.4397 | 2.6239 | [7 empty] | 0.0373 | 0.0371 | 0.0526 | 6412.7288 | 0.0854 | 114.9922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
67 | 67 | 67 |  | 2.222 | 2.307 | 3.177 | [7 empty] | -0.2559 | -0.8635 | 0.9006 | 8837.8464 | 1.4667 | 111.8305 | [5 empty] | 2.3394 | 2.4621 | 2.6779 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 115.5139 |  |  |  |  | 2.3244 | 2.4388 | 2.6239 | [7 empty] | 0.0418 | 0.0352 | 0.0547 | 6413.0789 | 0.0948 | 114.972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
68 | 68 | 68 |  | 2.2814 | 2.3655 | 3.2498 | [7 empty] | -0.2477 | -0.8772 | 0.9115 | 8794.9334 | 1.4901 | 113.2388 | [5 empty] | 2.3663 | 2.4905 | 2.7088 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 116.1713 |  |  |  |  | 2.3977 | 2.4994 | 2.7246 | [7 empty] | 0.0787 | -0.0182 | 0.0808 | 6482.3974 | 0.217 | 116.3777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
69 | 69 | 69 |  | 2.2795 | 2.366 | 3.2429 | [7 empty] | -0.2521 | -0.867 | 0.9029 | 8766.9171 | 1.4722 | 113.2514 | [5 empty] | 2.3935 | 2.5191 | 2.7399 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 116.8288 |  |  |  |  | 2.3975 | 2.4993 | 2.7172 | [7 empty] | 0.0825 | -0.0086 | 0.0829 | 6463.7204 | 0.2162 | 116.375 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
70 | 70 | 70 |  | 2.3366 | 2.4189 | 3.3513 | [7 empty] | -0.2556 | -0.9326 | 0.967 | 8909.5613 | 1.5861 | 114.505 | [5 empty] | 2.4209 | 2.5479 | 2.7712 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 117.4863 |  |  |  |  | 2.4639 | 2.574 | 2.7986 | [7 empty] | 0.0662 | -0.0068 | 0.0665 | 6471.6536 | 0.1743 | 118.0779 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
71 | 71 | 71 |  | 2.3917 | 2.4748 | 3.4147 | [7 empty] | -0.2501 | -0.9375 | 0.9703 | 8845.5345 | 1.594 | 115.8103 | [5 empty] | 2.4485 | 2.5769 | 2.8028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 118.1438 |  |  |  |  | 2.4646 | 2.5749 | 2.7984 | [7 empty] | 0.0662 | -0.0052 | 0.0664 | 6468.9863 | 0.1713 | 118.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
72 | 72 | 72 |  | 2.4399 | 2.5195 | 3.5052 | [7 empty] | -0.2525 | -0.9914 | 1.0231 | 8956.3465 | 1.6892 | 116.8401 | [5 empty] | 2.4762 | 2.6061 | 2.8346 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 118.8013 |  |  |  |  | 2.4639 | 2.5763 | 2.7987 | [7 empty] | 0.0595 | -0.0025 | 0.0596 | 6468.5136 | 0.154 | 118.1306 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
73 | 73 | 73 |  | 2.5768 | 2.6605 | 3.6842 | [7 empty] | -0.2565 | -1.0263 | 1.0578 | 8885.946 | 1.7453 | 120.0118 | [5 empty] | 2.5042 | 2.6356 | 2.8666 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 119.4589 |  |  |  |  | 2.5342 | 2.637 | 2.8565 | [7 empty] | 0.1095 | 0.0029 | 0.1095 | 6431.7065 | 0.2716 | 119.4915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
74 | 74 | 74 |  | 2.6335 | 2.7178 | 3.7479 | [7 empty] | -0.2494 | -1.0299 | 1.0597 | 8821.8458 | 1.7539 | 121.2691 | [5 empty] | 2.5324 | 2.6652 | 2.8989 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 120.1164 |  |  |  |  | 2.5346 | 2.637 | 2.8614 | [7 empty] | 0.1083 | -0.0038 | 0.1084 | 6443.0592 | 0.2762 | 119.4916 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
75 | 75 | 75 |  | 2.7177 | 2.8047 | 3.862 | [7 empty] | -0.2547 | -1.0558 | 1.0861 | 8800.2486 | 1.7978 | 123.1451 | [5 empty] | 2.5608 | 2.6951 | 2.9314 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 120.774 |  |  |  |  | 2.5863 | 2.709 | 2.8641 | [7 empty] | 0.0913 | 0.1047 | 0.1389 | 6289.3812 | 0.2168 | 121.077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
76 | 76 | 76 |  | 2.7181 | 2.8039 | 3.8603 | [7 empty] | -0.25 | -1.0554 | 1.0846 | 8795.5221 | 1.7982 | 123.1266 | [5 empty] | 2.5894 | 2.7252 | 2.9641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 121.4316 |  |  |  |  | 2.5861 | 2.7092 | 2.8639 | [7 empty] | 0.0901 | 0.1054 | 0.1387 | 6288.9841 | 0.2158 | 121.0811 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
77 | 77 | 77 |  | 2.7787 | 2.8671 | 3.9375 | [7 empty] | -0.2529 | -1.0669 | 1.0964 | 8760.8716 | 1.8172 | 124.4669 | [5 empty] | 2.6182 | 2.7556 | 2.9971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 122.0892 |  |  |  |  | 2.6835 | 2.7878 | 3.0056 | [7 empty] | 0.1398 | 0.02 | 0.1412 | 6393.4012 | 0.3337 | 122.7826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
78 | 78 | 78 |  | 2.8609 | 2.9395 | 4.0216 | [7 empty] | -0.2097 | -1.0801 | 1.1002 | 8682.3551 | 1.8655 | 125.9778 | [5 empty] | 2.6473 | 2.7861 | 3.0303 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 122.7468 |  |  |  |  | 2.6817 | 2.7872 | 3.0115 | [7 empty] | 0.1316 | 0.0119 | 0.1322 | 6409.8359 | 0.319 | 122.7705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
79 | 79 | 79 |  | 2.9278 | 3.0088 | 4.1064 | [7 empty] | -0.2113 | -1.0929 | 1.1132 | 8648.8114 | 1.8888 | 127.403 | [5 empty] | 2.6765 | 2.8169 | 3.0638 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 123.4044 |  |  |  |  | 2.7039 | 2.8255 | 3.075 | [7 empty] | 0.0682 | -0.0111 | 0.0691 | 6479.4333 | 0.1828 | 123.5864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
80 | 80 | 80 |  | 3.0063 | 3.0774 | 4.183 | [7 empty] | -0.1664 | -1.1019 | 1.1144 | 8570.2684 | 1.9374 | 128.7905 | [5 empty] | 2.706 | 2.8479 | 3.0975 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 124.062 |  |  |  |  | 2.7028 | 2.8298 | 3.0777 | [7 empty] | 0.0505 | -0.006 | 0.0508 | 6481.5009 | 0.1337 | 123.6794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
81 | 81 | 81 |  | 3.0699 | 3.1446 | 4.2687 | [7 empty] | -0.1741 | -1.1183 | 1.1317 | 8556.239 | 1.9634 | 130.1292 | [5 empty] | 2.7356 | 2.8791 | 3.1315 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 124.7196 |  |  |  |  | 2.7259 | 2.8746 | 3.143 | [7 empty] | -0.029 | -0.0194 | 0.0349 | 6544.5503 | 0.0639 | 124.6256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
82 | 82 | 82 |  | 3.1504 | 3.2357 | 4.3942 | [7 empty] | -0.2095 | -1.1493 | 1.1683 | 8576.9189 | 1.9995 | 131.9175 | [5 empty] | 2.7655 | 2.9106 | 3.1657 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 125.3773 |  |  |  |  | 2.7257 | 2.8739 | 3.1468 | [7 empty] | -0.0299 | -0.0256 | 0.0394 | 6554.3964 | 0.0733 | 124.6108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
83 | 83 | 83 |  | 3.2197 | 3.3066 | 4.4782 | [7 empty] | -0.2068 | -1.1596 | 1.1779 | 8539.1812 | 2.023 | 133.2847 | [5 empty] | 2.7956 | 2.9422 | 3.2001 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 126.0349 |  |  |  |  | 2.8486 | 2.9657 | 3.1523 | [7 empty] | 0.1522 | 0.0844 | 0.1741 | 6304.4712 | 0.3326 | 126.5198 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
84 | 84 | 84 |  | 3.2985 | 3.3965 | 4.6011 | [7 empty] | -0.243 | -1.189 | 1.2136 | 8557.3378 | 2.059 | 134.9905 | [5 empty] | 2.8259 | 2.9741 | 3.2348 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 126.6926 |  |  |  |  | 2.8494 | 2.9663 | 3.154 | [7 empty] | 0.1525 | 0.0829 | 0.1736 | 6306.4656 | 0.333 | 126.5319 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
85 | 85 | 85 |  | 3.3579 | 3.4578 | 4.6792 | [7 empty] | -0.245 | -1.2045 | 1.2291 | 8543.3549 | 2.0884 | 136.1352 | [5 empty] | 2.8564 | 3.0063 | 3.2698 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 127.3503 |  |  |  |  | 2.9638 | 3.1069 | 3.3937 | [7 empty] | 0.034 | -0.0245 | 0.0419 | 6516.7499 | 0.143 | 129.3802 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
86 | 86 | 86 |  | 3.4521 | 3.5423 | 4.7768 | [7 empty] | -0.2002 | -1.2183 | 1.2346 | 8476.5489 | 2.1481 | 137.6938 | [5 empty] | 2.8872 | 3.0386 | 3.305 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 128.008 |  |  |  |  | 2.9249 | 3.035 | 3.2833 | [7 empty] | 0.1582 | 0.0054 | 0.1583 | 6412.7714 | 0.3905 | 127.9353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
87 | 87 | 87 |  | 3.52 | 3.6101 | 4.86 | [7 empty] | -0.1933 | -1.2323 | 1.2474 | 8451.3438 | 2.1827 | 138.9251 | [5 empty] | 2.9182 | 3.0712 | 3.3404 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 128.6657 |  |  |  |  | 2.9222 | 3.0329 | 3.2844 | [7 empty] | 0.154 | 0.001 | 0.154 | 6420.7948 | 0.3853 | 127.8915 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
88 | 88 | 88 |  | 3.606 | 3.6884 | 4.9461 | [7 empty] | -0.1536 | -1.2393 | 1.2488 | 8385.3474 | 2.2321 | 140.3283 | [5 empty] | 2.9493 | 3.104 | 3.3761 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 129.3234 |  |  |  |  | 2.9715 | 3.1483 | 3.3961 | [7 empty] | -0.056 | 0.0464 | 0.0728 | 6464.937 | 0.2024 | 130.2041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
89 | 89 | 89 |  | 3.6732 | 3.7559 | 5.0271 | [7 empty] | -0.1472 | -1.2507 | 1.2593 | 8358.9872 | 2.2628 | 141.5222 | [5 empty] | 2.9807 | 3.1371 | 3.4121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 129.9811 |  |  |  |  | 3.1323 | 3.2766 | 3.4653 | [7 empty] | 0.1246 | 0.1233 | 0.1753 | 6287.1448 | 0.3056 | 132.7075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
90 | 90 | 90 |  | 3.7674 | 3.863 | 5.1787 | [7 empty] | -0.1924 | -1.2923 | 1.3065 | 8395.0928 | 2.3142 | 143.3872 | [5 empty] | 3.0124 | 3.1704 | 3.4483 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 130.6388 |  |  |  |  | 3.1315 | 3.2756 | 3.4604 | [7 empty] | 0.1274 | 0.1284 | 0.1808 | 6279.6705 | 0.3029 | 132.6878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
91 | 91 | 91 |  | 3.8385 | 3.9359 | 5.2711 | [7 empty] | -0.1933 | -1.3099 | 1.3241 | 8381.6649 | 2.3517 | 144.6375 | [5 empty] | 3.0442 | 3.2039 | 3.4847 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 131.2965 |  |  |  |  | 3.1325 | 3.2777 | 3.4685 | [7 empty] | 0.1202 | 0.121 | 0.1706 | 6291.9864 | 0.2805 | 132.7294 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
92 | 92 | 92 |  | 3.9262 | 4.0362 | 5.4038 | [7 empty] | -0.2327 | -1.3371 | 1.3572 | 8391.8773 | 2.3852 | 146.3319 | [5 empty] | 3.0763 | 3.2376 | 3.5214 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 131.9543 |  |  |  |  | 3.2227 | 3.3457 | 3.6191 | [7 empty] | 0.1688 | 0.0071 | 0.169 | 6413.8865 | 0.4249 | 134.0302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
93 | 93 | 93 |  | 4.1101 | 4.2118 | 5.6101 | [7 empty] | -0.1819 | -1.3652 | 1.3773 | 8308.6693 | 2.5017 | 149.2294 | [5 empty] | 3.1086 | 3.2716 | 3.5584 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 132.612 |  |  |  |  | 3.224 | 3.3469 | 3.6193 | [7 empty] | 0.17 | 0.0084 | 0.1702 | 6411.6769 | 0.4217 | 134.0525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
94 | 94 | 94 |  | 4.1897 | 4.2931 | 5.7153 | [7 empty] | -0.1829 | -1.3879 | 1.3999 | 8301.5492 | 2.5512 | 150.5432 | [5 empty] | 3.1411 | 3.3059 | 3.5956 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 133.2698 |  |  |  |  | 3.2258 | 3.3481 | 3.6189 | [7 empty] | 0.1734 | 0.0104 | 0.1737 | 6407.7998 | 0.425 | 134.075 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
95 | 95 | 95 |  | 4.2946 | 4.3872 | 5.8233 | [7 empty] | -0.1321 | -1.4025 | 1.4087 | 8247.9557 | 2.632 | 152.0429 | [5 empty] | 3.1739 | 3.3403 | 3.6331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 133.9275 |  |  |  |  | 3.2607 | 3.4041 | 3.7226 | [7 empty] | 0.0831 | -0.0385 | 0.0916 | 6510.4002 | 0.2583 | 135.132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
96 | 96 | 96 |  | 4.3633 | 4.4544 | 5.8966 | [7 empty] | -0.1157 | -1.4053 | 1.4101 | 8210.6576 | 2.6593 | 153.1011 | [5 empty] | 3.2068 | 3.375 | 3.6709 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 134.5853 |  |  |  |  | 3.2643 | 3.4072 | 3.7223 | [7 empty] | 0.0875 | -0.0338 | 0.0938 | 6502.4668 | 0.2587 | 135.1908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
97 | 97 | 97 |  | 4.4623 | 4.5711 | 6.0645 | [7 empty] | -0.179 | -1.4526 | 1.4636 | 8256.6049 | 2.7097 | 154.9115 | [5 empty] | 3.24 | 3.41 | 3.7089 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 135.2431 |  |  |  |  | 3.2776 | 3.4489 | 3.7254 | [7 empty] | 0.0164 | 0.0343 | 0.038 | 6450.7162 | 0.0661 | 135.971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
98 | 98 | 98 |  | 4.544 | 4.6549 | 6.1669 | [7 empty] | -0.1776 | -1.4684 | 1.4791 | 8238.8925 | 2.7511 | 156.1919 | [5 empty] | 3.2735 | 3.4452 | 3.7471 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 135.9009 |  |  |  |  | 3.3378 | 3.5121 | 3.7948 | [7 empty] | 0.0168 | 0.0332 | 0.0372 | 6452.7233 | 0.0793 | 137.1397 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
99 | 99 | 99 |  | 4.6553 | 4.7804 | 6.3347 | [7 empty] | -0.2226 | -1.5051 | 1.5215 | 8254.5914 | 2.8051 | 158.0821 | [5 empty] | 3.3071 | 3.4806 | 3.7857 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 136.5587 |  |  |  |  | 3.3363 | 3.5136 | 3.7941 | [7 empty] | 0.0075 | 0.0377 | 0.0385 | 6451.3635 | 0.0703 | 137.1679 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
100 | 100 | 100 |  | 4.743 | 4.8684 | 6.4458 | [7 empty] | -0.2166 | -1.5269 | 1.5422 | 8241.7276 | 2.8579 | 159.3856 | [5 empty] | 3.341 | 3.5163 | 3.8245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 137.2165 |  |  |  |  | 3.4881 | 3.6144 | 3.9031 | [7 empty] | 0.2101 | 0.0135 | 0.2105 | 6395.5663 | 0.518 | 139.0026 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
101 | 101 | 101 |  | 4.8532 | 4.9812 | 6.5846 | [7 empty] | -0.215 | -1.5494 | 1.5642 | 8221.4959 | 2.9134 | 161.0339 | [5 empty] | 3.3752 | 3.5522 | 3.8635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 137.8743 |  |  |  |  | 3.4866 | 3.6128 | 3.9012 | [7 empty] | 0.2104 | 0.0137 | 0.2108 | 6395.2156 | 0.5145 | 138.9735 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
102 | 102 | 102 |  | 4.8559 | 4.9804 | 6.5869 | [7 empty] | -0.2046 | -1.5547 | 1.5681 | 8224.0014 | 2.9166 | 161.0221 | [5 empty] | 3.4095 | 3.5883 | 3.9029 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 138.5321 |  |  |  |  | 3.5231 | 3.6933 | 3.9881 | [7 empty] | 0.0662 | 0.0325 | 0.0738 | 6435.388 | 0.1707 | 140.4169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
103 | 103 | 103 |  | 4.9303 | 5.0589 | 6.6836 | [7 empty] | -0.2116 | -1.5694 | 1.5836 | 8212.9302 | 2.9423 | 162.1553 | [5 empty] | 3.4441 | 3.6248 | 3.9425 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 139.1899 |  |  |  |  | 3.5248 | 3.6947 | 3.9909 | [7 empty] | 0.0668 | 0.0305 | 0.0734 | 6437.4034 | 0.1594 | 140.4412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
104 | 104 | 104 |  | 5.0462 | 5.1767 | 6.83 | [7 empty] | -0.2075 | -1.595 | 1.6085 | 8195.1184 | 3.0012 | 163.8306 | [5 empty] | 3.479 | 3.6614 | 3.9824 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 139.8477 |  |  |  |  | 3.5531 | 3.7465 | 4.0551 | [7 empty] | -0.0131 | 0.0293 | 0.0321 | 6472.2292 | 0.1053 | 141.357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
105 | 105 | 105 |  | 5.1333 | 5.2654 | 6.938 | [7 empty] | -0.2041 | -1.6115 | 1.6243 | 8178.5265 | 3.0367 | 165.0761 | [5 empty] | 3.514 | 3.6983 | 4.0225 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 140.5056 |  |  |  |  | 3.5503 | 3.7475 | 4.0563 | [7 empty] | -0.0264 | 0.0308 | 0.0406 | 6475.96 | 0.1156 | 141.3745 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
106 | 106 | 106 |  | 5.2306 | 5.3648 | 7.0664 | [7 empty] | -0.2053 | -1.6389 | 1.6517 | 8173.7334 | 3.0862 | 166.453 | [5 empty] | 3.5493 | 3.7355 | 4.0629 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 141.1634 |  |  |  |  | 3.7375 | 3.8898 | 4.1405 | [7 empty] | 0.2012 | 0.102 | 0.2256 | 6312.9853 | 0.4585 | 143.8487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
107 | 107 | 107 |  | 5.3249 | 5.4589 | 7.1885 | [7 empty] | -0.199 | -1.6663 | 1.6781 | 8167.9249 | 3.1385 | 167.7418 | [5 empty] | 3.5849 | 3.7729 | 4.1036 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 141.8213 |  |  |  |  | 3.7374 | 3.8884 | 4.143 | [7 empty] | 0.2034 | 0.0961 | 0.225 | 6318.1884 | 0.4569 | 143.8248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
108 | 108 | 108 |  | 5.4089 | 5.5468 | 7.2922 | [7 empty] | -0.202 | -1.6775 | 1.6896 | 8149.5512 | 3.1571 | 168.9312 | [5 empty] | 3.6207 | 3.8106 | 4.1446 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 142.4791 |  |  |  |  | 3.7387 | 3.888 | 4.1458 | [7 empty] | 0.2076 | 0.0911 | 0.2267 | 6321.8525 | 0.4622 | 143.8188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
109 | 109 | 109 |  | 5.4937 | 5.6339 | 7.4018 | [7 empty] | -0.2028 | -1.6977 | 1.7098 | 8141.6708 | 3.1883 | 170.0959 | [5 empty] | 3.6567 | 3.8485 | 4.1858 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 143.1369 |  |  |  |  | 3.8482 | 3.9839 | 4.3049 | [7 empty] | 0.2425 | 0.0096 | 0.2427 | 6396.8514 | 0.6053 | 145.4512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
110 | 110 | 110 |  | 5.6252 | 5.7647 | 7.5686 | [7 empty] | -0.191 | -1.7325 | 1.743 | 8129.9769 | 3.2527 | 171.8227 | [5 empty] | 3.6929 | 3.8866 | 4.2273 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 143.7948 |  |  |  |  | 3.8469 | 3.98 | 4.3067 | [7 empty] | 0.2476 | 0.0006 | 0.2476 | 6404.2686 | 0.6203 | 145.3866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
111 | 111 | 111 |  | 5.7162 | 5.857 | 7.6795 | [7 empty] | -0.1852 | -1.7477 | 1.7574 | 8113.0641 | 3.2778 | 173.0243 | [5 empty] | 3.7295 | 3.9251 | 4.2691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 144.4527 |  |  |  |  | 3.8471 | 3.9824 | 4.3105 | [7 empty] | 0.2392 | -0.0001 | 0.2392 | 6408.2029 | 0.5971 | 145.4271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
112 | 112 | 112 |  | 5.8571 | 6.0014 | 7.8612 | [7 empty] | -0.1855 | -1.7801 | 1.7898 | 8101.2801 | 3.3321 | 174.8786 | [5 empty] | 3.7662 | 3.9637 | 4.3112 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 145.1105 |  |  |  |  | 3.8864 | 4.0413 | 4.4271 | [7 empty] | 0.1497 | -0.0626 | 0.1622 | 6508.6807 | 0.4494 | 146.4166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
113 | 113 | 113 |  | 5.9507 | 6.097 | 7.9821 | [7 empty] | -0.185 | -1.8023 | 1.8117 | 8094.6356 | 3.3643 | 176.0889 | [5 empty] | 3.8032 | 4.0027 | 4.3535 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 145.7684 |  |  |  |  | 3.8833 | 4.0403 | 4.4312 | [7 empty] | 0.1389 | -0.0686 | 0.1549 | 6519.1432 | 0.4278 | 146.4003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
114 | 114 | 114 |  | 6.0784 | 6.2265 | 8.1425 | [7 empty] | -0.1797 | -1.8278 | 1.8366 | 8080.0697 | 3.4122 | 177.7082 | [5 empty] | 3.8404 | 4.0419 | 4.3962 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 146.4263 |  |  |  |  | 3.8983 | 4.0921 | 4.4329 | [7 empty] | 0.0465 | 0.0193 | 0.0504 | 6462.4958 | 0.1123 | 147.2636 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
115 | 115 | 115 |  | 6.1701 | 6.3197 | 8.2559 | [7 empty] | -0.1751 | -1.8434 | 1.8517 | 8067.293 | 3.4389 | 178.8578 | [5 empty] | 3.8779 | 4.0813 | 4.4391 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 147.0841 |  |  |  |  | 3.9278 | 4.1447 | 4.513 | [7 empty] | -0.0399 | -0.0022 | 0.04 | 6517.1343 | 0.1121 | 148.1312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
116 | 116 | 116 |  | 6.2957 | 6.4487 | 8.4141 | [7 empty] | -0.174 | -1.8654 | 1.8735 | 8052.9083 | 3.4803 | 180.4303 | [5 empty] | 3.9157 | 4.121 | 4.4823 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 147.742 |  |  |  |  | 4.0799 | 4.2603 | 4.5199 | [7 empty] | 0.1797 | 0.1381 | 0.2266 | 6302.0935 | 0.4094 | 150.0159 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
117 | 117 | 117 |  | 6.389 | 6.5433 | 8.535 | [7 empty] | -0.1715 | -1.888 | 1.8958 | 8048.6914 | 3.5151 | 181.5689 | [5 empty] | 3.9537 | 4.161 | 4.5258 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 148.3999 |  |  |  |  | 4.0819 | 4.2626 | 4.5192 | [7 empty] | 0.1811 | 0.1424 | 0.2304 | 6297.6051 | 0.4048 | 150.0524 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
118 | 118 | 118 |  | 6.5355 | 6.6906 | 8.7191 | [7 empty] | -0.1615 | -1.9179 | 1.9247 | 8035.6964 | 3.5778 | 183.3197 | [5 empty] | 3.9919 | 4.2013 | 4.5695 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 149.0578 |  |  |  |  | 4.0767 | 4.2585 | 4.5248 | [7 empty] | 0.1705 | 0.1294 | 0.214 | 6313.4409 | 0.3749 | 149.9858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
119 | 119 | 119 |  | 6.6351 | 6.7919 | 8.8478 | [7 empty] | -0.1599 | -1.9403 | 1.9469 | 8030.8736 | 3.6134 | 184.5075 | [5 empty] | 4.0304 | 4.2418 | 4.6136 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 149.7157 |  |  |  |  | 4.1834 | 4.3715 | 4.7183 | [7 empty] | 0.1277 | 0.0354 | 0.1325 | 6421.1774 | 0.3125 | 151.7947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
120 | 120 | 120 |  | 6.7747 | 6.9339 | 9.0236 | [7 empty] | -0.1546 | -1.9656 | 1.9717 | 8018.2823 | 3.6666 | 186.1507 | [5 empty] | 4.0691 | 4.2825 | 4.6579 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 150.3736 |  |  |  |  | 4.1848 | 4.3716 | 4.7158 | [7 empty] | 0.1337 | 0.0383 | 0.1391 | 6416.3386 | 0.3148 | 151.7964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
121 | 121 | 121 |  | 6.8797 | 7.0389 | 9.1571 | [7 empty] | -0.1467 | -1.989 | 1.9944 | 8012.4011 | 3.7085 | 187.3515 | [5 empty] | 4.1081 | 4.3236 | 4.7026 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 151.0314 |  |  |  |  | 4.2206 | 4.4367 | 4.8137 | [7 empty] | 0.0247 | 0.0136 | 0.0282 | 6478.4371 | 0.1101 | 152.8225 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
122 | 122 | 122 |  | 7.0211 | 7.1629 | 9.3483 | [7 empty] | -0.0957 | -2.0647 | 2.0669 | 8035.6264 | 3.8449 | 188.7523 | [5 empty] | 4.1474 | 4.3649 | 4.7475 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 151.6893 |  |  |  |  | 4.2205 | 4.4353 | 4.8135 | [7 empty] | 0.0285 | 0.0114 | 0.0306 | 6479.2313 | 0.0874 | 152.8017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
123 | 123 | 123 |  | 7.1263 | 7.2727 | 9.4749 | [7 empty] | -0.0966 | -2.0706 | 2.0728 | 8016.515 | 3.8614 | 189.9791 | [5 empty] | 4.1869 | 4.4065 | 4.7927 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 152.3472 |  |  |  |  | 4.411 | 4.5925 | 4.8979 | [7 empty] | 0.2259 | 0.1087 | 0.2507 | 6327.0891 | 0.5191 | 155.2402 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
124 | 124 | 124 |  | 7.2763 | 7.3937 | 9.681 | [7 empty] | -0.0164 | -2.172 | 2.1721 | 8053.7714 | 4.0461 | 191.3155 | [5 empty] | 4.2266 | 4.4483 | 4.8382 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 153.0051 |  |  |  |  | 4.4106 | 4.5946 | 4.8994 | [7 empty] | 0.2179 | 0.1107 | 0.2444 | 6327.97 | 0.4917 | 155.272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
125 | 125 | 125 |  | 7.3922 | 7.5035 | 9.8334 | [7 empty] | 0.0054 | -2.2132 | 2.2132 | 8058.7696 | 4.1168 | 192.5142 | [5 empty] | 4.2666 | 4.4904 | 4.884 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 153.663 |  |  |  |  | 4.4109 | 4.5938 | 4.8988 | [7 empty] | 0.2214 | 0.1099 | 0.2472 | 6327.5764 | 0.4919 | 155.2595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
126 | 126 | 126 |  | 7.5259 | 7.6609 | 10.0386 | [7 empty] | -0.0662 | -2.2426 | 2.2435 | 8071.9386 | 4.118 | 194.2114 | [5 empty] | 4.3069 | 4.5328 | 4.9301 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 154.3209 |  |  |  |  | 4.5225 | 4.6874 | 5.0772 | [7 empty] | 0.2597 | -0.0025 | 0.2598 | 6417.3717 | 0.661 | 156.6844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
127 | 127 | 127 |  | 7.6372 | 7.7728 | 10.1751 | [7 empty] | -0.0571 | -2.2584 | 2.2591 | 8059.2299 | 4.1517 | 195.4024 | [5 empty] | 4.3475 | 4.5755 | 4.9765 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 154.9788 |  |  |  |  | 4.5219 | 4.6863 | 5.0821 | [7 empty] | 0.2579 | -0.0108 | 0.2581 | 6425.3749 | 0.6579 | 156.6678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
128 | 128 | 128 |  | 7.7712 | 7.9273 | 10.3944 | [7 empty] | -0.127 | -2.3091 | 2.3126 | 8090.5782 | 4.1811 | 197.027 | [5 empty] | 4.3883 | 4.6184 | 5.0232 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 155.6367 |  |  |  |  | 4.5193 | 4.6819 | 5.0664 | [7 empty] | 0.2696 | 0.0032 | 0.2696 | 6409.0646 | 0.6688 | 156.6022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
129 | 129 | 129 |  | 7.8889 | 8.0475 | 10.542 | [7 empty] | -0.1238 | -2.3259 | 2.3291 | 8079.2494 | 4.2144 | 198.2749 | [5 empty] | 4.4293 | 4.6616 | 5.0702 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 156.2946 |  |  |  |  | 4.5643 | 4.7656 | 5.202 | [7 empty] | 0.12 | -0.041 | 0.1268 | 6497.6629 | 0.3564 | 157.86 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
130 | 130 | 130 |  | 8.0381 | 8.1788 | 10.6902 | [7 empty] | -0.0442 | -2.3366 | 2.337 | 8039.7997 | 4.2953 | 199.6232 | [5 empty] | 4.4706 | 4.7051 | 5.1175 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 156.9525 |  |  |  |  | 4.5635 | 4.7657 | 5.2027 | [7 empty] | 0.1162 | -0.0414 | 0.1233 | 6499.2853 | 0.3405 | 157.8615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
131 | 131 | 131 |  | 8.1593 | 8.3021 | 10.8366 | [7 empty] | -0.0368 | -2.3476 | 2.3479 | 8023.7686 | 4.3262 | 200.8743 | [5 empty] | 4.5122 | 4.7489 | 5.1651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 157.6104 |  |  |  |  | 4.5795 | 4.8185 | 5.2073 | [7 empty] | 0.023 | 0.0442 | 0.0498 | 6453.878 | 0.0957 | 158.6476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
132 | 132 | 132 |  | 8.3216 | 8.4417 | 11.0052 | [7 empty] | 0.0532 | -2.3731 | 2.3737 | 7994.0436 | 4.4337 | 202.2759 | [5 empty] | 4.5541 | 4.7929 | 5.2131 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 158.2684 |  |  |  |  | 4.7706 | 4.9648 | 5.3048 | [7 empty] | 0.246 | 0.1034 | 0.2668 | 6338.1724 | 0.5623 | 160.7956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
133 | 133 | 133 |  | 8.4478 | 8.5699 | 11.162 | [7 empty] | 0.0585 | -2.3896 | 2.3903 | 7983.3646 | 4.4693 | 203.548 | [5 empty] | 4.5962 | 4.8373 | 5.2613 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 158.9263 |  |  |  |  | 4.7734 | 4.9665 | 5.304 | [7 empty] | 0.2517 | 0.1065 | 0.2733 | 6333.9799 | 0.566 | 160.8215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
134 | 134 | 134 |  | 8.6029 | 8.748 | 11.4047 | [7 empty] | -0.0137 | -2.4336 | 2.4337 | 8006.3428 | 4.4945 | 205.2918 | [5 empty] | 4.6386 | 4.8819 | 5.3098 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 159.5842 |  |  |  |  | 4.7686 | 4.9636 | 5.3044 | [7 empty] | 0.2426 | 0.1025 | 0.2633 | 6339.8661 | 0.5398 | 160.7783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
135 | 135 | 135 |  | 8.7305 | 8.8806 | 11.5587 | [7 empty] | -0.0131 | -2.4394 | 2.4394 | 7988.9275 | 4.5186 | 206.5731 | [5 empty] | 4.6812 | 4.9268 | 5.3586 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 160.2421 |  |  |  |  | 4.8786 | 5.0547 | 5.5458 | [7 empty] | 0.2458 | -0.0975 | 0.2645 | 6506.9494 | 0.7275 | 162.0941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
136 | 136 | 136 |  | 8.8636 | 9.0386 | 11.759 | [7 empty] | -0.084 | -2.4582 | 2.4596 | 7996.2156 | 4.5196 | 208.0828 | [5 empty] | 4.7242 | 4.9719 | 5.4078 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 160.9 |  |  |  |  | 4.8761 | 5.0528 | 5.5424 | [7 empty] | 0.244 | -0.0954 | 0.2619 | 6505.7477 | 0.7155 | 162.067 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
137 | 137 | 137 |  | 8.9672 | 9.1415 | 11.8957 | [7 empty] | -0.0775 | -2.4842 | 2.4854 | 7997.4718 | 4.5558 | 209.0554 | [5 empty] | 4.7674 | 5.0174 | 5.4572 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 161.5579 |  |  |  |  | 4.8943 | 5.12 | 5.5461 | [7 empty] | 0.1192 | 0.017 | 0.1204 | 6450.1701 | 0.2974 | 163.0268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
138 | 138 | 138 |  | 9.1469 | 9.3237 | 12.1296 | [7 empty] | -0.074 | -2.5189 | 2.52 | 7993.8823 | 4.6253 | 210.7583 | [5 empty] | 4.8108 | 5.0632 | 5.507 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 162.2158 |  |  |  |  | 4.895 | 5.1151 | 5.541 | [7 empty] | 0.1384 | 0.0144 | 0.1391 | 6446.5439 | 0.3366 | 162.9572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
139 | 139 | 139 |  | 9.1528 | 9.3293 | 12.1334 | [7 empty] | -0.0705 | -2.5163 | 2.5173 | 7990.3411 | 4.5996 | 210.8095 | [5 empty] | 4.8546 | 5.1092 | 5.557 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 162.8737 |  |  |  |  | 4.9286 | 5.1818 | 5.6395 | [7 empty] | 0.0161 | -0.0068 | 0.0175 | 6500.8178 | 0.0787 | 163.9029 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
140 | 140 | 140 |  | 9.4521 | 9.6354 | 12.5066 | [7 empty] | -0.0629 | -2.5497 | 2.5505 | 7967.7157 | 4.7131 | 213.6148 | [5 empty] | 4.8986 | 5.1555 | 5.6074 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 163.5316 |  |  |  |  | 4.9652 | 5.2525 | 5.7395 | [7 empty] | -0.1068 | -0.0242 | 0.1095 | 6551.2987 | 0.2622 | 164.895 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
141 | 141 | 141 |  | 9.4382 | 9.6189 | 12.5086 | [7 empty] | -0.0675 | -2.5744 | 2.5753 | 7988.2526 | 4.6976 | 213.4655 | [5 empty] | 4.9429 | 5.2021 | 5.6581 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 164.1895 |  |  |  |  | 4.9656 | 5.2518 | 5.7435 | [7 empty] | -0.1057 | -0.0309 | 0.1101 | 6556.4981 | 0.2456 | 164.8854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
142 | 142 | 142 |  | 9.5612 | 9.7419 | 12.6586 | [7 empty] | -0.0554 | -2.5887 | 2.5893 | 7977.8761 | 4.7318 | 214.5753 | [5 empty] | 4.9875 | 5.2491 | 5.7092 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 164.8474 |  |  |  |  | 5.151 | 5.3855 | 5.75 | [7 empty] | 0.1832 | 0.1287 | 0.2239 | 6348.7837 | 0.4151 | 166.7384 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
143 | 143 | 143 |  | 9.748 | 9.933 | 12.8869 | [7 empty] | -0.0487 | -2.6034 | 2.6039 | 7960.3357 | 4.7869 | 216.2794 | [5 empty] | 5.0323 | 5.2963 | 5.7605 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 165.5053 |  |  |  |  | 5.1509 | 5.3873 | 5.7523 | [7 empty] | 0.1766 | 0.129 | 0.2187 | 6350.4337 | 0.3924 | 166.7626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
144 | 144 | 144 |  | 9.8695 | 10.0543 | 13.0366 | [7 empty] | -0.0375 | -2.6192 | 2.6195 | 7952.3325 | 4.8205 | 217.3491 | [5 empty] | 5.0775 | 5.3438 | 5.8122 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 166.1632 |  |  |  |  | 5.2846 | 5.5138 | 5.9313 | [7 empty] | 0.2018 | 0.0674 | 0.2127 | 6392.8658 | 0.4771 | 168.4854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
145 | 145 | 145 |  | 10.0593 | 10.2465 | 13.2775 | [7 empty] | -0.0302 | -2.6471 | 2.6473 | 7944.5329 | 4.8868 | 219.0243 | [5 empty] | 5.1229 | 5.3916 | 5.8641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 166.8211 |  |  |  |  | 5.2823 | 5.5106 | 5.937 | [7 empty] | 0.1991 | 0.0549 | 0.2066 | 6402.9611 | 0.4661 | 168.4418 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
146 | 146 | 146 |  | 10.1896 | 10.3781 | 13.4488 | [7 empty] | -0.0274 | -2.6735 | 2.6737 | 7944.715 | 4.927 | 220.1577 | [5 empty] | 5.1686 | 5.4396 | 5.9164 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 167.479 |  |  |  |  | 5.2781 | 5.5073 | 5.9455 | [7 empty] | 0.1883 | 0.0393 | 0.1924 | 6417.6007 | 0.442 | 168.3982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
147 | 147 | 147 |  | 10.3709 | 10.5301 | 13.6985 | [7 empty] | 0.0476 | -2.7739 | 2.7743 | 7973.7368 | 5.0749 | 221.4541 | [5 empty] | 5.2145 | 5.488 | 5.9691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 168.1369 |  |  |  |  | 5.3235 | 5.5758 | 6.0842 | [7 empty] | 0.0809 | -0.0374 | 0.0891 | 6506.1597 | 0.2571 | 169.3205 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
148 | 148 | 148 |  | 10.5121 | 10.6684 | 13.8689 | [7 empty] | 0.069 | -2.7916 | 2.7925 | 7963.3994 | 5.1196 | 222.6208 | [5 empty] | 5.2608 | 5.5367 | 6.022 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 168.7948 |  |  |  |  | 5.3241 | 5.5787 | 6.085 | [7 empty] | 0.0745 | -0.0334 | 0.0816 | 6504.8371 | 0.2279 | 169.3588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
149 | 149 | 149 |  | 10.6896 | 10.8208 | 14.0916 | [7 empty] | 0.1435 | -2.8583 | 2.8619 | 7970.7795 | 5.2399 | 223.894 | [5 empty] | 5.3073 | 5.5857 | 6.0753 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 169.4527 |  |  |  |  | 5.3657 | 5.6689 | 6.1908 | [7 empty] | -0.0888 | -0.0241 | 0.092 | 6542.4895 | 0.2166 | 170.561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
150 | 150 | 150 |  | 10.8322 | 10.9639 | 14.2543 | [7 empty] | 0.1603 | -2.8594 | 2.8639 | 7950.9771 | 5.269 | 225.0779 | [5 empty] | 5.3542 | 5.635 | 6.1289 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 170.1105 |  |  |  |  | 5.3648 | 5.6654 | 6.1932 | [7 empty] | -0.0833 | -0.0335 | 0.0898 | 6548.1561 | 0.1884 | 170.5146 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
151 | 151 | 151 |  | 10.9965 | 11.1479 | 14.5258 | [7 empty] | 0.0917 | -2.9232 | 2.9246 | 7984.7929 | 5.31 | 226.583 | [5 empty] | 5.4013 | 5.6846 | 6.1829 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 170.7684 |  |  |  |  | 5.3652 | 5.6663 | 6.1923 | [7 empty] | -0.0841 | -0.0307 | 0.0895 | 6546.2529 | 0.1902 | 170.5265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
152 | 152 | 152 |  | 11.1245 | 11.2814 | 14.7002 | [7 empty] | 0.0811 | -2.9473 | 2.9484 | 7986.7935 | 5.3372 | 227.663 | [5 empty] | 5.4487 | 5.7345 | 6.2371 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 171.4263 |  |  |  |  | 5.3639 | 5.6667 | 6.1921 | [7 empty] | -0.0894 | -0.0293 | 0.0941 | 6546.6338 | 0.2114 | 170.531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
153 | 153 | 153 |  | 11.2801 | 11.4637 | 14.9446 | [7 empty] | 0.004 | -2.9796 | 2.9797 | 8002.9552 | 5.3506 | 229.1228 | [5 empty] | 5.4964 | 5.7847 | 6.2917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 172.0842 |  |  |  |  | 5.5664 | 5.8178 | 6.2004 | [7 empty] | 0.2111 | 0.153 | 0.2607 | 6335.544 | 0.4543 | 172.5165 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
154 | 154 | 154 |  | 11.4234 | 11.6061 | 15.1367 | [7 empty] | 0.0107 | -3.014 | 3.014 | 8006.5616 | 5.398 | 230.2514 | [5 empty] | 5.5444 | 5.8352 | 6.3467 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 172.7421 |  |  |  |  | 5.5667 | 5.8175 | 6.1982 | [7 empty] | 0.2144 | 0.1554 | 0.2647 | 6333.0621 | 0.4607 | 172.5125 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
155 | 155 | 155 |  | 11.6153 | 11.8097 | 15.3165 | [7 empty] | 0.0256 | -2.9539 | 2.954 | 7945.469 | 5.4003 | 231.8469 | [5 empty] | 5.5927 | 5.886 | 6.4019 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 173.4 |  |  |  |  | 5.72 | 5.9545 | 6.4598 | [7 empty] | 0.2335 | -0.0054 | 0.2335 | 6443.6188 | 0.5714 | 174.2805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
156 | 156 | 156 |  | 11.7591 | 11.9542 | 15.5022 | [7 empty] | 0.0317 | -2.9778 | 2.978 | 7943.5037 | 5.4399 | 232.9669 | [5 empty] | 5.6413 | 5.9371 | 6.4576 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 174.0578 |  |  |  |  | 5.7205 | 5.9543 | 6.4611 | [7 empty] | 0.2353 | -0.0079 | 0.2354 | 6444.8709 | 0.5752 | 174.2774 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
157 | 157 | 157 |  | 11.9549 | 12.1634 | 15.6905 | [7 empty] | 0.0414 | -2.92 | 2.9202 | 7887.4852 | 5.4452 | 234.5702 | [5 empty] | 5.6902 | 5.9886 | 6.5135 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 174.7157 |  |  |  |  | 5.7604 | 6.0192 | 6.5972 | [7 empty] | 0.1199 | -0.0853 | 0.1471 | 6529.6355 | 0.3909 | 175.105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
158 | 158 | 158 |  | 12.0982 | 12.3104 | 15.8729 | [7 empty] | 0.0414 | -2.936 | 2.9363 | 7882.826 | 5.4767 | 235.6844 | [5 empty] | 5.7393 | 6.0403 | 6.5698 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 175.3736 |  |  |  |  | 5.7599 | 6.0206 | 6.5972 | [7 empty] | 0.1141 | -0.0824 | 0.1407 | 6529.0847 | 0.3734 | 175.1233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
159 | 159 | 159 |  | 12.3084 | 12.4814 | 16.1423 | [7 empty] | 0.146 | -3.0318 | 3.0353 | 7900.2156 | 5.6276 | 236.9685 | [5 empty] | 5.7888 | 6.0924 | 6.6264 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 176.0314 |  |  |  |  | 5.7884 | 6.1164 | 6.6049 | [7 empty] | -0.0569 | 0.0738 | 0.0932 | 6463.1583 | 0.2344 | 176.3338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
160 | 160 | 160 |  | 12.3098 | 12.4887 | 16.14 | [7 empty] | 0.1342 | -3.0184 | 3.0214 | 7894.3432 | 5.5817 | 237.023 | [5 empty] | 5.8386 | 6.1448 | 6.6834 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 176.6893 |  |  |  |  | 5.788 | 6.114 | 6.6066 | [7 empty] | -0.0522 | 0.0671 | 0.085 | 6466.5979 | 0.215 | 176.3027 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
161 | 161 | 161 |  | 12.4594 | 12.6376 | 16.3364 | [7 empty] | 0.1421 | -3.0482 | 3.0515 | 7895.9257 | 5.6264 | 238.1294 | [5 empty] | 5.8886 | 6.1975 | 6.7407 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 177.3471 |  |  |  |  | 5.9976 | 6.2511 | 6.7022 | [7 empty] | 0.2635 | 0.1032 | 0.283 | 6366.5287 | 0.5524 | 178.0129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
162 | 162 | 162 |  | 12.6728 | 12.8163 | 16.6271 | [7 empty] | 0.2267 | -3.1547 | 3.1628 | 7922.3809 | 5.7773 | 239.4442 | [5 empty] | 5.939 | 6.2505 | 6.7984 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 178.005 |  |  |  |  | 5.9961 | 6.25 | 6.702 | [7 empty] | 0.2612 | 0.102 | 0.2804 | 6367.8131 | 0.5461 | 177.9991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
163 | 163 | 163 |  | 12.8296 | 12.9732 | 16.8135 | [7 empty] | 0.2414 | -3.163 | 3.1722 | 7910.0542 | 5.8119 | 240.5878 | [5 empty] | 5.9897 | 6.3038 | 6.8564 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 178.6628 |  |  |  |  | 5.9938 | 6.2453 | 6.699 | [7 empty] | 0.268 | 0.0983 | 0.2855 | 6368.5582 | 0.565 | 177.9406 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
164 | 164 | 164 |  | 13.0209 | 13.1932 | 17.0928 | [7 empty] | 0.169 | -3.1836 | 3.1881 | 7916.1819 | 5.8286 | 242.1733 | [5 empty] | 6.0407 | 6.3575 | 6.9147 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 179.3207 |  |  |  |  | 6.1445 | 6.3936 | 6.966 | [7 empty] | 0.2428 | -0.0467 | 0.2472 | 6472.3521 | 0.6056 | 179.7607 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
165 | 165 | 165 |  | 13.3567 | 13.5618 | 17.5625 | [7 empty] | 0.0937 | -3.225 | 3.2263 | 7921.4982 | 5.912 | 244.7855 | [5 empty] | 6.092 | 6.4115 | 6.9735 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 179.9785 |  |  |  |  | 6.1447 | 6.3927 | 6.9624 | [7 empty] | 0.2477 | -0.0435 | 0.2515 | 6469.0484 | 0.613 | 179.7508 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
166 | 166 | 166 |  | 13.5036 | 13.7109 | 17.7372 | [7 empty] | 0.1029 | -3.2292 | 3.2308 | 7909.6092 | 5.9377 | 245.827 | [5 empty] | 6.1435 | 6.4658 | 7.0325 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 180.6364 |  |  |  |  | 6.1801 | 6.4655 | 7.0547 | [7 empty] | 0.1194 | -0.0461 | 0.128 | 6501.8136 | 0.3234 | 180.6328 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
167 | 167 | 167 |  | 13.72 | 13.9219 | 18.0444 | [7 empty] | 0.1134 | -3.3007 | 3.3026 | 7928.2216 | 6.0295 | 247.286 | [5 empty] | 6.1955 | 6.5204 | 7.0919 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 181.2942 |  |  |  |  | 6.2137 | 6.5631 | 7.0683 | [7 empty] | -0.0407 | 0.1029 | 0.1106 | 6443.0253 | 0.2415 | 181.8055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
168 | 168 | 168 |  | 13.8715 | 14.0786 | 18.2319 | [7 empty] | 0.1128 | -3.3079 | 3.3099 | 7919.4836 | 6.0543 | 248.3586 | [5 empty] | 6.2477 | 6.5753 | 7.1517 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 181.952 |  |  |  |  | 6.2085 | 6.5554 | 7.0578 | [7 empty] | -0.032 | 0.1047 | 0.1095 | 6439.7673 | 0.2282 | 181.7135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
169 | 169 | 169 |  | 14.1059 | 14.3124 | 18.5236 | [7 empty] | 0.1305 | -3.3338 | 3.3364 | 7911.2673 | 6.1263 | 249.9424 | [5 empty] | 6.3002 | 6.6306 | 7.2118 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 182.6099 |  |  |  |  | 6.2088 | 6.5541 | 7.0642 | [7 empty] | -0.0307 | 0.0935 | 0.0985 | 6446.6165 | 0.2158 | 181.6976 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
170 | 170 | 170 |  | 14.2652 | 14.4722 | 18.7215 | [7 empty] | 0.1409 | -3.3496 | 3.3526 | 7905.2185 | 6.1624 | 251.0132 | [5 empty] | 6.353 | 6.6862 | 7.2723 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 183.2677 |  |  |  |  | 6.452 | 6.7175 | 7.1802 | [7 empty] | 0.3188 | 0.1366 | 0.3468 | 6342.0533 | 0.6335 | 183.6362 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
171 | 171 | 171 |  | 14.5093 | 14.7199 | 19.0386 | [7 empty] | 0.1436 | -3.3833 | 3.3863 | 7903.2148 | 6.2359 | 252.6561 | [5 empty] | 6.4062 | 6.7422 | 7.3331 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 183.9255 |  |  |  |  | 6.4504 | 6.7182 | 7.1802 | [7 empty] | 0.3111 | 0.1385 | 0.3405 | 6342.6063 | 0.6168 | 183.6439 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
172 | 172 | 172 |  | 14.667 | 14.8804 | 19.2388 | [7 empty] | 0.1467 | -3.3995 | 3.4026 | 7899.0185 | 6.2683 | 253.7089 | [5 empty] | 6.4596 | 6.7984 | 7.3943 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 184.5833 |  |  |  |  | 6.5985 | 6.8397 | 7.4054 | [7 empty] | 0.3747 | 0.0007 | 0.3747 | 6414.8659 | 0.8262 | 185.0632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
173 | 173 | 173 |  | 14.9173 | 15.1304 | 19.5691 | [7 empty] | 0.156 | -3.4447 | 3.4482 | 7901.8548 | 6.3519 | 255.3318 | [5 empty] | 6.5134 | 6.855 | 7.4559 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 185.2411 |  |  |  |  | 6.5928 | 6.8319 | 7.3958 | [7 empty] | 0.3815 | 0.0015 | 0.3815 | 6412.7867 | 0.8402 | 184.9722 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
174 | 174 | 174 |  | 14.9072 | 15.1209 | 19.5463 | [7 empty] | 0.1586 | -3.4325 | 3.4362 | 7896.0425 | 6.3079 | 255.2703 | [5 empty] | 6.5675 | 6.912 | 7.5178 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 185.8989 |  |  |  |  | 6.6491 | 6.9249 | 7.5649 | [7 empty] | 0.2283 | -0.0738 | 0.2399 | 6494.3239 | 0.5748 | 186.0476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
175 | 175 | 175 |  | 15.0895 | 15.3016 | 19.7777 | [7 empty] | 0.1724 | -3.458 | 3.4623 | 7893.4438 | 6.3571 | 256.4312 | [5 empty] | 6.6219 | 6.9692 | 7.5801 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 186.5567 |  |  |  |  | 6.6702 | 6.9932 | 7.5782 | [7 empty] | 0.1065 | 0.0256 | 0.1095 | 6460.5894 | 0.2189 | 186.8307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
176 | 176 | 176 |  | 15.2529 | 15.4696 | 19.9929 | [7 empty] | 0.1681 | -3.4794 | 3.4834 | 7893.0202 | 6.3905 | 257.5013 | [5 empty] | 6.6767 | 7.0269 | 7.6428 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 187.2145 |  |  |  |  | 6.6683 | 6.9873 | 7.5734 | [7 empty] | 0.1188 | 0.0218 | 0.1208 | 6460.1527 | 0.2492 | 186.7632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
177 | 177 | 177 |  | 15.4268 | 15.645 | 20.1991 | [7 empty] | 0.1811 | -3.4844 | 3.4891 | 7881.2613 | 6.4243 | 258.6089 | [5 empty] | 6.7317 | 7.0848 | 7.7058 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 187.8723 |  |  |  |  | 6.8895 | 7.1438 | 7.6841 | [7 empty] | 0.4094 | 0.0682 | 0.4151 | 6370.8682 | 0.8329 | 188.538 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
178 | 178 | 178 |  | 15.5992 | 15.8179 | 20.4216 | [7 empty] | 0.188 | -3.5088 | 3.5138 | 7880.2738 | 6.4658 | 259.6911 | [5 empty] | 6.7871 | 7.1431 | 7.7692 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 188.5301 |  |  |  |  | 6.888 | 7.142 | 7.6832 | [7 empty] | 0.4095 | 0.0668 | 0.4149 | 6371.6513 | 0.8328 | 188.5177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
179 | 179 | 179 |  | 15.7591 | 15.9764 | 20.6097 | [7 empty] | 0.2062 | -3.5156 | 3.5217 | 7870.0588 | 6.4968 | 260.6758 | [5 empty] | 6.8428 | 7.2017 | 7.833 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 189.1879 |  |  |  |  | 6.8922 | 7.1429 | 7.6834 | [7 empty] | 0.4218 | 0.0665 | 0.427 | 6369.2505 | 0.8598 | 188.5282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
180 | 180 | 180 |  | 16.0026 | 16.2307 | 20.9172 | [7 empty] | 0.1969 | -3.5282 | 3.5337 | 7861.3035 | 6.5504 | 262.239 | [5 empty] | 6.8989 | 7.2607 | 7.8971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 189.8457 |  |  |  |  | 7.0395 | 7.2987 | 7.9733 | [7 empty] | 0.3503 | -0.0911 | 0.3619 | 6478.5569 | 0.8289 | 190.268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
181 | 181 | 181 |  | 16.177 | 16.4024 | 21.1321 | [7 empty] | 0.215 | -3.547 | 3.5535 | 7856.3521 | 6.5922 | 263.2842 | [5 empty] | 6.9552 | 7.32 | 7.9616 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 190.5035 |  |  |  |  | 7.0401 | 7.299 | 7.9724 | [7 empty] | 0.3522 | -0.0896 | 0.3634 | 6477.2849 | 0.831 | 190.271 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
182 | 182 | 182 |  | 16.4334 | 16.6576 | 21.4605 | [7 empty] | 0.2301 | -3.5826 | 3.59 | 7854.7532 | 6.67 | 264.822 | [5 empty] | 7.0119 | 7.3797 | 8.0265 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 191.1612 |  |  |  |  | 7.061 | 7.3715 | 7.9775 | [7 empty] | 0.2234 | 0.0277 | 0.2251 | 6436.4329 | 0.4575 | 191.0712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
183 | 183 | 183 |  | 16.6112 | 16.8386 | 21.6744 | [7 empty] | 0.2381 | -3.5879 | 3.5958 | 7845.0231 | 6.7016 | 265.9012 | [5 empty] | 7.0689 | 7.4397 | 8.0918 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 191.819 |  |  |  |  | 7.1199 | 7.4918 | 8.1372 | [7 empty] | 0.0113 | 0.0142 | 0.0181 | 6489.41 | 0.0452 | 192.3871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
184 | 184 | 184 |  | 16.8563 | 17.0839 | 21.9971 | [7 empty] | 0.2454 | -3.628 | 3.6362 | 7847.661 | 6.774 | 267.3504 | [5 empty] | 7.1263 | 7.5001 | 8.1575 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 192.4768 |  |  |  |  | 7.1204 | 7.4924 | 8.1375 | [7 empty] | 0.011 | 0.0146 | 0.0183 | 6489.2019 | 0.0246 | 192.3941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
185 | 185 | 185 |  | 17.036 | 17.2691 | 22.2248 | [7 empty] | 0.2434 | -3.6408 | 3.6489 | 7843.0882 | 6.8062 | 268.4337 | [5 empty] | 7.184 | 7.5608 | 8.2235 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 193.1345 |  |  |  |  | 7.1615 | 7.5756 | 8.2513 | [7 empty] | -0.1354 | 0.0008 | 0.1354 | 6527.8759 | 0.2889 | 193.2951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
186 | 186 | 186 |  | 17.3057 | 17.5392 | 22.5486 | [7 empty] | 0.2645 | -3.6541 | 3.6637 | 7830.425 | 6.8767 | 269.9971 | [5 empty] | 7.242 | 7.6218 | 8.2899 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 193.7923 |  |  |  |  | 7.1631 | 7.5756 | 8.2545 | [7 empty] | -0.1313 | -0.0042 | 0.1314 | 6529.9267 | 0.2782 | 193.2941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
187 | 187 | 187 |  | 17.4743 | 17.7085 | 22.7805 | [7 empty] | 0.2643 | -3.6898 | 3.6993 | 7836.9445 | 6.9166 | 270.968 | [5 empty] | 7.3004 | 7.6833 | 8.3567 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 194.45 |  |  |  |  | 7.414 | 7.7537 | 8.2626 | [7 empty] | 0.2581 | 0.202 | 0.3278 | 6336.8131 | 0.4752 | 195.2003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
188 | 188 | 188 |  | 17.6843 | 17.9043 | 23.1281 | [7 empty] | 0.2707 | -3.8112 | 3.8208 | 7878.826 | 7.0157 | 272.0815 | [5 empty] | 7.3591 | 7.745 | 8.4239 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 195.1077 |  |  |  |  | 7.4092 | 7.7527 | 8.2601 | [7 empty] | 0.2457 | 0.2053 | 0.3202 | 6337.4636 | 0.453 | 195.1889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
189 | 189 | 189 |  | 17.6848 | 17.9045 | 23.1332 | [7 empty] | 0.2696 | -3.816 | 3.8255 | 7881.1376 | 6.9823 | 272.0821 | [5 empty] | 7.4181 | 7.8072 | 8.4915 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 195.7655 |  |  |  |  | 7.4151 | 7.7547 | 8.2637 | [7 empty] | 0.2588 | 0.2017 | 0.3281 | 6336.8572 | 0.475 | 195.2099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
190 | 190 | 190 |  | 17.8771 | 18.0984 | 23.3675 | [7 empty] | 0.28 | -3.826 | 3.8362 | 7873.0672 | 7.0193 | 273.176 | [5 empty] | 7.4775 | 7.8696 | 8.5594 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 196.4232 |  |  |  |  | 7.5944 | 7.8948 | 8.5464 | [7 empty] | 0.3477 | 0.0121 | 0.3479 | 6423.8601 | 0.7044 | 196.6867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
191 | 191 | 191 |  | 18.0879 | 18.3 | 23.7138 | [7 empty] | 0.2771 | -3.9366 | 3.9464 | 7911.0934 | 7.1089 | 274.3031 | [5 empty] | 7.5372 | 7.9325 | 8.6278 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 197.0809 |  |  |  |  | 7.6396 | 7.975 | 8.707 | [7 empty] | 0.1987 | -0.0692 | 0.2104 | 6498.3787 | 0.472 | 197.5234 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
192 | 192 | 192 |  | 18.2747 | 18.4871 | 23.9549 | [7 empty] | 0.2844 | -3.9603 | 3.9705 | 7909.9297 | 7.1491 | 275.3404 | [5 empty] | 7.5972 | 7.9957 | 8.6965 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 197.7387 |  |  |  |  | 7.6377 | 7.9774 | 8.707 | [7 empty] | 0.1852 | -0.064 | 0.1959 | 6498.174 | 0.439 | 197.5491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
193 | 193 | 193 |  | 18.5411 | 18.7693 | 24.2107 | [7 empty] | 0.2994 | -3.8906 | 3.9021 | 7862.0568 | 7.1709 | 276.8895 | [5 empty] | 7.6576 | 8.0593 | 8.7657 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 198.3964 |  |  |  |  | 7.7561 | 8.1029 | 8.8311 | [7 empty] | 0.1889 | -0.0477 | 0.1948 | 6488.6364 | 0.4281 | 198.8451 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
194 | 194 | 194 |  | 18.7296 | 18.958 | 24.4412 | [7 empty] | 0.312 | -3.9028 | 3.9152 | 7855.5779 | 7.207 | 277.9154 | [5 empty] | 7.7184 | 8.1232 | 8.8352 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 199.0541 |  |  |  |  | 7.7555 | 8.1016 | 8.8321 | [7 empty] | 0.1896 | -0.0508 | 0.1963 | 6490.2081 | 0.4316 | 198.8326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
195 | 195 | 195 |  | 18.977 | 19.218 | 24.6936 | [7 empty] | 0.3235 | -3.8553 | 3.8688 | 7820.6679 | 7.233 | 279.316 | [5 empty] | 7.7795 | 8.1875 | 8.9052 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 199.7118 |  |  |  |  | 7.7562 | 8.1005 | 8.8345 | [7 empty] | 0.1935 | -0.0563 | 0.2015 | 6492.3839 | 0.4486 | 198.8211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
196 | 196 | 196 |  | 19.4025 | 19.6346 | 25.2913 | [7 empty] | 0.3388 | -3.9667 | 3.9811 | 7844.622 | 7.3949 | 281.5293 | [5 empty] | 7.8409 | 8.2522 | 8.9755 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 200.3695 |  |  |  |  | 8.037 | 8.3307 | 9.0021 | [7 empty] | 0.4528 | 0.0236 | 0.4534 | 6401.2432 | 0.8849 | 201.1634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
197 | 197 | 197 |  | 19.3924 | 19.6232 | 25.2892 | [7 empty] | 0.3365 | -3.9771 | 3.9913 | 7849.8861 | 7.3593 | 281.4693 | [5 empty] | 7.9027 | 8.3172 | 9.0462 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 201.0272 |  |  |  |  | 8.0366 | 8.3309 | 9.0072 | [7 empty] | 0.4482 | 0.0175 | 0.4485 | 6405.2603 | 0.8786 | 201.1651 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
198 | 198 | 198 |  | 19.5897 | 19.8183 | 25.5457 | [7 empty] | 0.3481 | -4.0068 | 4.0219 | 7851.0164 | 7.4049 | 282.4933 | [5 empty] | 7.9649 | 8.3826 | 9.1174 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 201.6848 |  |  |  |  | 8.0802 | 8.4206 | 9.1313 | [7 empty] | 0.2887 | 0.0012 | 0.2887 | 6444.5046 | 0.576 | 202.0647 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
199 | 199 | 199 |  | 19.8174 | 20.0371 | 25.9154 | [7 empty] | 0.3443 | -4.1161 | 4.1305 | 7886.3261 | 7.4931 | 283.6327 | [5 empty] | 8.0274 | 8.4484 | 9.1889 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 202.3425 |  |  |  |  | 8.0779 | 8.4194 | 9.1368 | [7 empty] | 0.281 | -0.007 | 0.2811 | 6450.2124 | 0.5668 | 202.0527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
200 | 200 | 200 |  | 20.0226 | 20.2424 | 26.1698 | [7 empty] | 0.3563 | -4.1316 | 4.147 | 7880.9624 | 7.5335 | 284.6929 | [5 empty] | 8.0902 | 8.5146 | 9.2609 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 203.0002 |  |  |  |  | 8.1457 | 8.5491 | 9.3328 | [7 empty] | 0.0597 | -0.0535 | 0.0801 | 6516.5662 | 0.1761 | 203.3419 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
201 | 201 | 201 |  | 20.3419 | 20.5578 | 26.5798 | [7 empty] | 0.377 | -4.1738 | 4.1908 | 7880.1657 | 7.6251 | 286.3053 | [5 empty] | 8.1535 | 8.5811 | 9.3332 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 203.6579 |  |  |  |  | 8.161 | 8.6167 | 9.3386 | [7 empty] | -0.0727 | 0.0536 | 0.0903 | 6485.9886 | 0.1994 | 204.008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
202 | 202 | 202 |  | 20.8546 | 21.0754 | 27.2352 | [7 empty] | 0.3892 | -4.2232 | 4.2411 | 7874.316 | 7.778 | 288.9093 | [5 empty] | 8.217 | 8.648 | 9.406 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 204.3155 |  |  |  |  | 8.1676 | 8.6161 | 9.3352 | [7 empty] | -0.0463 | 0.0541 | 0.0712 | 6480.782 | 0.1522 | 204.0025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
203 | 203 | 203 |  | 21.0799 | 21.3043 | 27.5105 | [7 empty] | 0.3968 | -4.2314 | 4.25 | 7866.1718 | 7.8185 | 290.0448 | [5 empty] | 8.281 | 8.7153 | 9.4792 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 204.9732 |  |  |  |  | 8.1663 | 8.6143 | 9.3399 | [7 empty] | -0.0485 | 0.0454 | 0.0665 | 6485.6681 | 0.1592 | 203.9847 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
204 | 204 | 204 |  | 21.2976 | 21.5169 | 27.8085 | [7 empty] | 0.408 | -4.2789 | 4.2983 | 7874.0033 | 7.8751 | 291.0908 | [5 empty] | 8.3452 | 8.7829 | 9.5528 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 205.6308 |  |  |  |  | 8.4453 | 8.8401 | 9.4774 | [7 empty] | 0.2306 | 0.1551 | 0.2779 | 6380.8247 | 0.3963 | 206.1833 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
205 | 205 | 205 |  | 21.5089 | 21.7322 | 28.0616 | [7 empty] | 0.4157 | -4.2811 | 4.3012 | 7864.3129 | 7.9077 | 292.1419 | [5 empty] | 8.4099 | 8.851 | 9.6268 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 206.2885 |  |  |  |  | 8.4432 | 8.8386 | 9.4734 | [7 empty] | 0.2296 | 0.1583 | 0.2789 | 6379.3817 | 0.3931 | 206.1688 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
206 | 206 | 206 |  | 21.729 | 21.9562 | 28.3049 | [7 empty] | 0.4322 | -4.2661 | 4.2879 | 7846.4748 | 7.9377 | 293.2263 | [5 empty] | 8.4749 | 8.9194 | 9.7012 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 206.9461 |  |  |  |  | 8.6199 | 8.975 | 9.8007 | [7 empty] | 0.2934 | -0.0879 | 0.3063 | 6490.6244 | 0.6425 | 207.4778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
207 | 207 | 207 |  | 21.7242 | 21.9523 | 28.3136 | [7 empty] | 0.4246 | -4.2773 | 4.2984 | 7852.097 | 7.9017 | 293.2075 | [5 empty] | 8.5403 | 8.9882 | 9.7761 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 207.6038 |  |  |  |  | 8.6232 | 8.9795 | 9.803 | [7 empty] | 0.2914 | -0.0842 | 0.3034 | 6489.187 | 0.6343 | 207.5201 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
208 | 208 | 208 |  | 21.938 | 22.1676 | 28.5726 | [7 empty] | 0.4358 | -4.2855 | 4.3076 | 7844.6243 | 7.9381 | 294.242 | [5 empty] | 8.6061 | 9.0574 | 9.8514 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 208.2614 |  |  |  |  | 8.65 | 9.0858 | 9.8146 | [7 empty] | 0.0938 | 0.0781 | 0.122 | 6444.7848 | 0.1625 | 208.5302 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
209 | 209 | 209 |  | 22.1881 | 22.4022 | 28.9859 | [7 empty] | 0.4397 | -4.4131 | 4.4349 | 7883.7636 | 8.0364 | 295.3602 | [5 empty] | 8.6722 | 9.127 | 9.927 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 208.919 |  |  |  |  | 8.7142 | 9.1838 | 10.0158 | [7 empty] | -0.0549 | -0.0288 | 0.0621 | 6524.0741 | 0.1009 | 209.4531 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
210 | 210 | 210 |  | 22.4054 | 22.6223 | 29.2629 | [7 empty] | 0.4435 | -4.4312 | 4.4533 | 7880.9501 | 8.0752 | 296.4007 | [5 empty] | 8.7387 | 9.197 | 10.0032 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 209.5766 |  |  |  |  | 8.7166 | 9.186 | 10.0153 | [7 empty] | -0.052 | -0.0254 | 0.0578 | 6521.8239 | 0.0893 | 209.4733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
211 | 211 | 211 |  | 22.6337 | 22.8313 | 29.6708 | [7 empty] | 0.445 | -4.579 | 4.6006 | 7929.2217 | 8.1739 | 297.3812 | [5 empty] | 8.8055 | 9.2674 | 10.0797 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 210.2343 |  |  |  |  | 8.8401 | 9.3381 | 10.1532 | [7 empty] | -0.1088 | 0.0179 | 0.1103 | 6510.4811 | 0.2284 | 210.8917 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
212 | 212 | 212 |  | 22.8527 | 23.0525 | 29.9402 | [7 empty] | 0.4535 | -4.5889 | 4.6113 | 7922.3706 | 8.2098 | 298.4114 | [5 empty] | 8.8728 | 9.3381 | 10.1567 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 210.8919 |  |  |  |  | 8.8406 | 9.3388 | 10.1619 | [7 empty] | -0.1135 | 0.0081 | 0.1138 | 6516.1224 | 0.2249 | 210.8981 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
213 | 213 | 213 |  | 23.166 | 23.3847 | 30.2313 | [7 empty] | 0.4717 | -4.5026 | 4.5272 | 7873.0848 | 8.2348 | 299.9441 | [5 empty] | 8.9404 | 9.4093 | 10.2341 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 211.5495 |  |  |  |  | 8.865 | 9.421 | 10.1693 | [7 empty] | -0.2516 | 0.1329 | 0.2845 | 6480.0814 | 0.5972 | 211.657 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
214 | 214 | 214 |  | 23.3914 | 23.61 | 30.508 | [7 empty] | 0.485 | -4.5156 | 4.5416 | 7867.2551 | 8.275 | 300.9733 | [5 empty] | 9.0084 | 9.4809 | 10.3119 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 212.2071 |  |  |  |  | 9.0351 | 9.4931 | 10.1663 | [7 empty] | 0.1347 | 0.1921 | 0.2346 | 6386.1785 | 0.2712 | 212.3189 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
215 | 215 | 215 |  | 23.7119 | 23.9415 | 30.8196 | [7 empty] | 0.5137 | -4.4508 | 4.4804 | 7826.5434 | 8.315 | 302.4736 | [5 empty] | 9.0768 | 9.5528 | 10.3902 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 212.8646 |  |  |  |  | 9.0345 | 9.4951 | 10.1639 | [7 empty] | 0.1286 | 0.1989 | 0.2369 | 6384.0594 | 0.2745 | 212.3373 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
216 | 216 | 216 |  | 23.9419 | 24.1759 | 31.1157 | [7 empty] | 0.5135 | -4.4702 | 4.4995 | 7824.9708 | 8.3549 | 303.5246 | [5 empty] | 9.1455 | 9.6252 | 10.4688 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 213.5222 |  |  |  |  | 9.2372 | 9.6857 | 10.5123 | [7 empty] | 0.1265 | 0.0136 | 0.1272 | 6471.9667 | 0.2338 | 214.0695 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
217 | 217 | 217 |  | 24.1817 | 24.4168 | 31.4189 | [7 empty] | 0.5218 | -4.49 | 4.5203 | 7822.329 | 8.4001 | 304.596 | [5 empty] | 9.2146 | 9.6979 | 10.548 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 214.1798 |  |  |  |  | 9.2407 | 9.6863 | 10.5268 | [7 empty] | 0.1288 | -0.0047 | 0.1289 | 6480.1852 | 0.2473 | 214.0752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
218 | 218 | 218 |  | 24.4092 | 24.646 | 31.7049 | [7 empty] | 0.5289 | -4.5064 | 4.5374 | 7819.1002 | 8.4393 | 305.6078 | [5 empty] | 9.2842 | 9.7711 | 10.6276 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 214.8374 |  |  |  |  | 9.2871 | 9.7738 | 10.6674 | [7 empty] | -0.0179 | -0.0458 | 0.0491 | 6524.5862 | 0.0572 | 214.8615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
219 | 219 | 219 |  | 24.6587 | 24.8922 | 32.0189 | [7 empty] | 0.546 | -4.531 | 4.5638 | 7817.0107 | 8.4908 | 306.6865 | [5 empty] | 9.3541 | 9.8447 | 10.7076 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 215.4949 |  |  |  |  | 9.315 | 9.8628 | 10.6769 | [7 empty] | -0.1617 | 0.0854 | 0.1828 | 6487.6115 | 0.3782 | 215.6564 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
220 | 220 | 220 |  | 24.8917 | 25.1271 | 32.3178 | [7 empty] | 0.5508 | -4.5524 | 4.5856 | 7815.8367 | 8.5324 | 307.7074 | [5 empty] | 9.4243 | 9.9186 | 10.788 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 216.1525 |  |  |  |  | 9.317 | 9.8643 | 10.6814 | [7 empty] | -0.1614 | 0.0817 | 0.1809 | 6489.2957 | 0.3753 | 215.6703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
221 | 221 | 221 |  | 25.1542 | 25.3782 | 32.7103 | [7 empty] | 0.5604 | -4.639 | 4.6727 | 7836.8634 | 8.6102 | 308.7899 | [5 empty] | 9.495 | 9.993 | 10.8689 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 216.8101 |  |  |  |  | 9.6218 | 10.0728 | 10.8257 | [7 empty] | 0.2368 | 0.1391 | 0.2746 | 6398.1258 | 0.3866 | 217.5118 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
222 | 222 | 222 |  | 25.1633 | 25.3926 | 32.7224 | [7 empty] | 0.5509 | -4.6337 | 4.6663 | 7835.6775 | 8.5698 | 308.852 | [5 empty] | 9.5661 | 10.0678 | 10.9503 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 217.4676 |  |  |  |  | 9.6217 | 10.0705 | 10.8319 | [7 empty] | 0.2396 | 0.1274 | 0.2713 | 6402.8864 | 0.3892 | 217.4912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
223 | 223 | 223 |  | 25.4056 | 25.6368 | 33.0121 | [7 empty] | 0.5636 | -4.6382 | 4.6723 | 7827.1612 | 8.6083 | 309.8964 | [5 empty] | 9.6375 | 10.143 | 11.0321 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 218.1252 |  |  |  |  | 9.8098 | 10.2251 | 11.124 | [7 empty] | 0.3102 | -0.0417 | 0.313 | 6467.9236 | 0.6015 | 218.8385 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
224 | 224 | 224 |  | 25.6423 | 25.8551 | 33.4157 | [7 empty] | 0.5689 | -4.7657 | 4.7996 | 7864.3934 | 8.693 | 310.823 | [5 empty] | 9.7094 | 10.2186 | 11.1143 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 218.7827 |  |  |  |  | 9.8121 | 10.2283 | 11.1273 | [7 empty] | 0.3077 | -0.041 | 0.3104 | 6468.0144 | 0.5941 | 218.867 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
225 | 225 | 225 |  | 25.8818 | 26.0917 | 33.7288 | [7 empty] | 0.5801 | -4.7972 | 4.8321 | 7865.8921 | 8.7404 | 311.8207 | [5 empty] | 9.7816 | 10.2947 | 11.197 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 219.4402 |  |  |  |  | 9.8376 | 10.3149 | 11.1313 | [7 empty] | 0.1666 | 0.0922 | 0.1904 | 6431.7983 | 0.2687 | 219.6149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
226 | 226 | 226 |  | 26.2381 | 26.4512 | 34.1759 | [7 empty] | 0.5899 | -4.8195 | 4.8555 | 7860.1609 | 8.8171 | 313.3226 | [5 empty] | 9.8543 | 10.3711 | 11.2802 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 220.0977 |  |  |  |  | 9.8396 | 10.314 | 11.1364 | [7 empty] | 0.1731 | 0.0835 | 0.1922 | 6434.5841 | 0.283 | 219.6065 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
227 | 227 | 227 |  | 26.4827 | 26.6965 | 34.4909 | [7 empty] | 0.5966 | -4.8431 | 4.8797 | 7859.2946 | 8.8606 | 314.3376 | [5 empty] | 9.9273 | 10.448 | 11.3638 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 220.7553 |  |  |  |  | 9.9167 | 10.4582 | 11.375 | [7 empty] | -0.0667 | 0.0082 | 0.0672 | 6507.1706 | 0.1291 | 220.8426 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
228 | 228 | 228 |  | 26.8347 | 27.045 | 34.9279 | [7 empty] | 0.6198 | -4.8691 | 4.9084 | 7853.8745 | 8.94 | 315.767 | [5 empty] | 10.0007 | 10.5253 | 11.4478 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 221.4128 |  |  |  |  | 10.0327 | 10.5803 | 11.5266 | [7 empty] | -0.0761 | -0.0148 | 0.0775 | 6518.7947 | 0.135 | 221.8784 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
229 | 229 | 229 |  | 27.0736 | 27.2873 | 35.2236 | [7 empty] | 0.6252 | -4.879 | 4.9189 | 7848.6666 | 8.9752 | 316.7524 | [5 empty] | 10.0746 | 10.603 | 11.5324 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 222.0703 |  |  |  |  | 10.0377 | 10.5799 | 11.5226 | [7 empty] | -0.0569 | -0.0125 | 0.0582 | 6514.7072 | 0.098 | 221.8755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
230 | 230 | 230 |  | 27.3267 | 27.5427 | 35.5464 | [7 empty] | 0.6304 | -4.8986 | 4.939 | 7846.5606 | 9.018 | 317.7829 | [5 empty] | 10.1488 | 10.6811 | 11.6174 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 222.7278 |  |  |  |  | 10.0378 | 10.5825 | 11.5285 | [7 empty] | -0.0662 | -0.0153 | 0.068 | 6517.4443 | 0.1273 | 221.8971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
231 | 231 | 231 |  | 27.5687 | 27.7835 | 35.8529 | [7 empty] | 0.6418 | -4.9195 | 4.9612 | 7844.6521 | 9.0593 | 318.7477 | [5 empty] | 10.2235 | 10.7597 | 11.7028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 223.3853 |  |  |  |  | 10.34 | 10.8235 | 11.7461 | [7 empty] | 0.1955 | 0.009 | 0.1957 | 6465.3217 | 0.3489 | 223.9167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
232 | 232 | 232 |  | 27.8102 | 28.0235 | 36.1465 | [7 empty] | 0.6575 | -4.931 | 4.9746 | 7839.0841 | 9.0976 | 319.7027 | [5 empty] | 10.2985 | 10.8387 | 11.7887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 224.0428 |  |  |  |  | 10.3383 | 10.8262 | 11.7482 | [7 empty] | 0.1818 | 0.0117 | 0.1822 | 6466.3138 | 0.3208 | 223.9389 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
233 | 233 | 233 |  | 28.0755 | 28.2894 | 36.5048 | [7 empty] | 0.6589 | -4.969 | 5.0125 | 7843.5458 | 9.1489 | 320.7527 | [5 empty] | 10.374 | 10.9181 | 11.8751 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 224.7003 |  |  |  |  | 10.4633 | 10.9526 | 11.894 | [7 empty] | 0.193 | -0.0003 | 0.193 | 6469.9778 | 0.3476 | 224.9844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
234 | 234 | 234 |  | 28.0667 | 28.2783 | 36.4993 | [7 empty] | 0.6605 | -4.9754 | 5.019 | 7845.8554 | 9.1101 | 320.709 | [5 empty] | 10.4499 | 10.9979 | 11.962 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 225.3578 |  |  |  |  | 10.4613 | 10.9488 | 11.8911 | [7 empty] | 0.1974 | -0.0024 | 0.1974 | 6470.1881 | 0.3573 | 224.9535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
235 | 235 | 235 |  | 28.4358 | 28.6489 | 36.9525 | [7 empty] | 0.6767 | -4.9917 | 5.0374 | 7838.028 | 9.1855 | 322.1598 | [5 empty] | 10.5262 | 11.0782 | 12.0493 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 226.0152 |  |  |  |  | 10.6595 | 11.1584 | 12.0962 | [7 empty] | 0.2049 | 0.0253 | 0.2065 | 6457.7696 | 0.353 | 226.6682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
236 | 236 | 236 |  | 28.6886 | 28.9082 | 37.2549 | [7 empty] | 0.6811 | -4.9902 | 5.0364 | 7829.1797 | 9.2179 | 323.1661 | [5 empty] | 10.6029 | 11.159 | 12.1371 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 226.6727 |  |  |  |  | 10.6585 | 11.1566 | 12.0955 | [7 empty] | 0.2065 | 0.0236 | 0.2079 | 6458.227 | 0.3537 | 226.6535 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
237 | 237 | 237 |  | 29.0783 | 29.2974 | 37.7038 | [7 empty] | 0.7114 | -4.9869 | 5.0374 | 7813.108 | 9.2943 | 324.6622 | [5 empty] | 10.68 | 11.2401 | 12.2254 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 227.3302 |  |  |  |  | 10.7891 | 11.2885 | 12.2356 | [7 empty] | 0.2247 | 0.0253 | 0.2261 | 6455.0997 | 0.384 | 227.7203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
238 | 238 | 238 |  | 29.34 | 29.5668 | 38.0161 | [7 empty] | 0.7145 | -4.9838 | 5.0348 | 7804.0156 | 9.3277 | 325.6887 | [5 empty] | 10.7575 | 11.3217 | 12.3141 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 227.9876 |  |  |  |  | 10.7883 | 11.288 | 12.2368 | [7 empty] | 0.2227 | 0.0235 | 0.224 | 6456.1551 | 0.3811 | 227.7166 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
239 | 239 | 239 |  | 29.8234 | 30.0484 | 38.6128 | [7 empty] | 0.74 | -5.0119 | 5.0662 | 7796.6944 | 9.4397 | 327.5042 | [5 empty] | 10.8355 | 11.4038 | 12.4033 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 228.6451 |  |  |  |  | 10.9878 | 11.4964 | 12.4677 | [7 empty] | 0.2241 | 0.0176 | 0.2248 | 6458.9439 | 0.3875 | 229.3829 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
240 | 240 | 240 |  | 30.0616 | 30.2911 | 38.9347 | [7 empty] | 0.7341 | -5.0406 | 5.0938 | 7799.9737 | 9.4753 | 328.4104 | [5 empty] | 10.9138 | 11.4862 | 12.4931 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 229.3025 |  |  |  |  | 10.9905 | 11.4978 | 12.4704 | [7 empty] | 0.228 | 0.0157 | 0.2285 | 6459.1395 | 0.3917 | 229.3941 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
241 | 241 | 241 |  | 30.3139 | 30.5401 | 39.256 | [7 empty] | 0.748 | -5.0651 | 5.12 | 7799.4591 | 9.5178 | 329.334 | [5 empty] | 10.9926 | 11.5692 | 12.5833 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 229.96 |  |  |  |  | 11.0433 | 11.6008 | 12.612 | [7 empty] | 0.0688 | -0.0015 | 0.0688 | 6490.2775 | 0.124 | 230.2094 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
242 | 242 | 242 |  | 30.6797 | 30.9112 | 39.7157 | [7 empty] | 0.7531 | -5.0844 | 5.1399 | 7795.0573 | 9.5872 | 330.699 | [5 empty] | 11.0719 | 11.6526 | 12.6739 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 230.6174 |  |  |  |  | 11.0421 | 11.5978 | 12.6159 | [7 empty] | 0.0706 | -0.0106 | 0.0714 | 6493.7954 | 0.1361 | 230.1857 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
243 | 243 | 243 |  | 30.9479 | 31.1749 | 40.0412 | [7 empty] | 0.7747 | -5.0994 | 5.1579 | 7790.4091 | 9.6316 | 331.6605 | [5 empty] | 11.1515 | 11.7364 | 12.7651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 231.2748 |  |  |  |  | 11.1875 | 11.7424 | 12.8311 | [7 empty] | 0.0667 | -0.0818 | 0.1056 | 6523.7008 | 0.1954 | 231.3215 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
244 | 244 | 244 |  | 31.3165 | 31.5445 | 40.5022 | [7 empty] | 0.7877 | -5.1219 | 5.1821 | 7786.403 | 9.7037 | 332.9973 | [5 empty] | 11.2316 | 11.8207 | 12.8568 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 231.9323 |  |  |  |  | 11.368 | 11.9015 | 12.9926 | [7 empty] | 0.1651 | -0.0794 | 0.1832 | 6507.909 | 0.354 | 232.5593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
245 | 245 | 245 |  | 31.3251 | 31.5529 | 40.5185 | [7 empty] | 0.7866 | -5.1268 | 5.1868 | 7787.8458 | 9.6672 | 333.0276 | [5 empty] | 11.3121 | 11.9054 | 12.9489 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 232.5897 |  |  |  |  | 11.3691 | 11.9043 | 12.9968 | [7 empty] | 0.1596 | -0.0801 | 0.1786 | 6509.0047 | 0.3426 | 232.581 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
246 | 246 | 246 |  | 31.5788 | 31.8077 | 40.8501 | [7 empty] | 0.7899 | -5.1523 | 5.2125 | 7788.9321 | 9.7061 | 333.9417 | [5 empty] | 11.393 | 11.9906 | 13.0416 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 233.2471 |  |  |  |  | 11.4777 | 12.0389 | 13.0016 | [7 empty] | 0.168 | 0.0931 | 0.1921 | 6438.3234 | 0.2568 | 233.6188 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
247 | 247 | 247 |  | 32.1461 | 32.3571 | 41.6902 | [7 empty] | 0.7984 | -5.3041 | 5.3638 | 7821.3801 | 9.8758 | 335.8923 | [5 empty] | 11.4744 | 12.0762 | 13.1347 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 233.9045 |  |  |  |  | 11.4784 | 12.0388 | 13.0012 | [7 empty] | 0.1708 | 0.093 | 0.1945 | 6437.9343 | 0.2606 | 233.6179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
248 | 248 | 248 |  | 32.4149 | 32.6007 | 42.167 | [7 empty] | 0.8038 | -5.4514 | 5.5104 | 7860.6491 | 9.9614 | 336.7483 | [5 empty] | 11.5562 | 12.1623 | 13.2284 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 234.5619 |  |  |  |  | 11.6764 | 12.2057 | 13.2247 | [7 empty] | 0.2732 | 0.0285 | 0.2747 | 6449.238 | 0.4536 | 234.8918 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
249 | 249 | 249 |  | 32.4324 | 32.6206 | 42.1787 | [7 empty] | 0.8038 | -5.4424 | 5.5014 | 7857.2778 | 9.9225 | 336.818 | [5 empty] | 11.6384 | 12.2489 | 13.3225 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 235.2193 |  |  |  |  | 11.673 | 12.2021 | 13.2271 | [7 empty] | 0.2701 | 0.0212 | 0.2709 | 6452.5778 | 0.4525 | 234.8649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
250 | 250 | 250 |  | 32.6982 | 32.8801 | 42.52 | [7 empty] | 0.8213 | -5.4714 | 5.5327 | 7857.6062 | 9.9675 | 337.7238 | [5 empty] | 11.7211 | 12.3359 | 13.4172 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 235.8767 |  |  |  |  | 11.8321 | 12.4043 | 13.3891 | [7 empty] | 0.1939 | 0.1009 | 0.2186 | 6432.8752 | 0.2945 | 236.3912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
251 | 251 | 251 |  | 33.0099 | 33.2692 | 42.8807 | [7 empty] | 0.7193 | -5.3838 | 5.4317 | 7831.641 | 9.9561 | 339.071 | [5 empty] | 11.8042 | 12.4234 | 13.5123 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 236.5341 |  |  |  |  | 11.8398 | 12.4109 | 13.3965 | [7 empty] | 0.1985 | 0.1 | 0.2222 | 6432.5931 | 0.2994 | 236.4403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
252 | 252 | 252 |  | 33.2828 | 33.5358 | 43.2059 | [7 empty] | 0.7453 | -5.3954 | 5.4466 | 7825.682 | 9.9981 | 339.9864 | [5 empty] | 11.8878 | 12.5113 | 13.608 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 237.1915 |  |  |  |  | 11.9967 | 12.5613 | 13.6397 | [7 empty] | 0.2022 | 0.0025 | 0.2022 | 6470.3267 | 0.3449 | 237.5634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
253 | 253 | 253 |  | 33.5726 | 33.8956 | 43.5597 | [7 empty] | 0.6485 | -5.3304 | 5.3697 | 7807.4898 | 9.9918 | 341.2128 | [5 empty] | 11.9718 | 12.5997 | 13.7041 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 237.8488 |  |  |  |  | 11.9989 | 12.5607 | 13.6359 | [7 empty] | 0.2127 | 0.005 | 0.2128 | 6467.8788 | 0.3607 | 237.5588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
254 | 254 | 254 |  | 33.8481 | 34.1695 | 43.918 | [7 empty] | 0.6579 | -5.3587 | 5.3989 | 7808.4748 | 10.0361 | 342.139 | [5 empty] | 12.0563 | 12.6886 | 13.8008 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 238.5062 |  |  |  |  | 12.1554 | 12.7497 | 13.8049 | [7 empty] | 0.1577 | 0.0559 | 0.1673 | 6456.3643 | 0.2439 | 238.9562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
255 | 255 | 255 |  | 34.2068 | 34.4781 | 44.2598 | [7 empty] | 0.7843 | -5.3574 | 5.4146 | 7787.2742 | 10.1168 | 343.1753 | [5 empty] | 12.1412 | 12.778 | 13.898 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 239.1636 |  |  |  |  | 12.1548 | 12.7473 | 13.816 | [7 empty] | 0.1561 | 0.0394 | 0.161 | 6462.8874 | 0.2456 | 238.9383 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
256 | 256 | 256 |  | 34.4804 | 34.751 | 44.6069 | [7 empty] | 0.7942 | -5.3781 | 5.4364 | 7786.0812 | 10.1573 | 344.0853 | [5 empty] | 12.2266 | 12.8678 | 13.9957 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 239.8209 |  |  |  |  | 12.2977 | 12.8869 | 14.0698 | [7 empty] | 0.138 | -0.081 | 0.16 | 6511.9229 | 0.2994 | 239.9599 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
257 | 257 | 257 |  | 34.8622 | 35.0889 | 44.985 | [7 empty] | 0.9081 | -5.377 | 5.4531 | 7766.0609 | 10.2413 | 345.2038 | [5 empty] | 12.3124 | 12.9581 | 14.0939 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 240.4783 |  |  |  |  | 12.2998 | 12.896 | 14.0694 | [7 empty] | 0.1226 | -0.0667 | 0.1396 | 6508.5645 | 0.2632 | 240.0268 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
258 | 258 | 258 |  | 35.1379 | 35.3618 | 45.3357 | [7 empty] | 0.9206 | -5.4004 | 5.4783 | 7765.6168 | 10.283 | 346.101 | [5 empty] | 12.3986 | 13.0489 | 14.1927 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 241.1357 |  |  |  |  | 12.4569 | 13.0931 | 14.2047 | [7 empty] | 0.0675 | 0.0348 | 0.076 | 6477.4775 | 0.1032 | 241.4543 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
259 | 259 | 259 |  | 35.4567 | 35.6609 | 45.8633 | [7 empty] | 0.9221 | -5.531 | 5.6073 | 7797.2974 | 10.369 | 347.0775 | [5 empty] | 12.4853 | 13.1402 | 14.292 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 241.793 |  |  |  |  | 12.4586 | 13.0905 | 14.2077 | [7 empty] | 0.0775 | 0.0266 | 0.0819 | 6479.208 | 0.1212 | 241.4358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
260 | 260 | 260 |  | 35.7383 | 35.9433 | 46.2155 | [7 empty] | 0.931 | -5.5462 | 5.6238 | 7794.5391 | 10.4078 | 347.9934 | [5 empty] | 12.5725 | 13.2319 | 14.3918 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 242.4503 |  |  |  |  | 12.6573 | 13.2635 | 14.4605 | [7 empty] | 0.1511 | -0.0595 | 0.1624 | 6501.7677 | 0.2987 | 242.6759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
261 | 261 | 261 |  | 36.0844 | 36.2615 | 46.8275 | [7 empty] | 0.9308 | -5.7204 | 5.7956 | 7838.7794 | 10.514 | 349.0179 | [5 empty] | 12.6602 | 13.3242 | 14.4921 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 243.1077 |  |  |  |  | 12.6561 | 13.2629 | 14.4662 | [7 empty] | 0.1462 | -0.0665 | 0.1606 | 6505.0534 | 0.2981 | 242.6716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
262 | 262 | 262 |  | 36.3648 | 36.5407 | 47.1687 | [7 empty] | 0.9454 | -5.7304 | 5.8078 | 7833.8413 | 10.5511 | 349.911 | [5 empty] | 12.7483 | 13.4169 | 14.5929 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 243.765 |  |  |  |  | 12.8156 | 13.4593 | 14.6359 | [7 empty] | 0.0839 | -0.0066 | 0.0842 | 6491.0889 | 0.1468 | 244.0643 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
263 | 263 | 263 |  | 36.6784 | 36.8563 | 47.557 | [7 empty] | 0.9545 | -5.7427 | 5.8215 | 7829.4383 | 10.5959 | 350.9137 | [5 empty] | 12.8368 | 13.5101 | 14.6943 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 244.4223 |  |  |  |  | 12.8147 | 13.4606 | 14.634 | [7 empty] | 0.0789 | -0.002 | 0.0789 | 6490.027 | 0.1362 | 244.0741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
264 | 264 | 264 |  | 36.9503 | 37.1362 | 47.8886 | [7 empty] | 0.9545 | -5.7433 | 5.8221 | 7823.4148 | 10.624 | 351.7972 | [5 empty] | 12.9259 | 13.6038 | 14.7962 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 245.0797 |  |  |  |  | 13.0224 | 13.6403 | 14.887 | [7 empty] | 0.1632 | -0.0803 | 0.1819 | 6507.7887 | 0.3334 | 245.335 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
265 | 265 | 265 |  | 37.2443 | 37.4319 | 48.2384 | [7 empty] | 0.9675 | -5.7453 | 5.8262 | 7816.1898 | 10.6606 | 352.7243 | [5 empty] | 13.0154 | 13.698 | 14.8987 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 245.737 |  |  |  |  | 13.0186 | 13.6331 | 14.8781 | [7 empty] | 0.1732 | -0.0803 | 0.1909 | 6506.4417 | 0.3503 | 245.2844 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
266 | 266 | 266 |  | 37.5632 | 37.7568 | 48.6091 | [7 empty] | 0.978 | -5.7372 | 5.82 | 7805.8184 | 10.6994 | 353.736 | [5 empty] | 13.1053 | 13.7927 | 15.0016 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 246.3943 |  |  |  |  | 13.1849 | 13.8401 | 15.0682 | [7 empty] | 0.0971 | -0.0295 | 0.1015 | 6497.8899 | 0.184 | 246.7222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
267 | 267 | 267 |  | 37.9426 | 38.1949 | 49.1352 | [7 empty] | 0.888 | -5.7329 | 5.8012 | 7804.5153 | 10.7337 | 355.0888 | [5 empty] | 13.1958 | 13.8879 | 15.1052 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 247.0516 |  |  |  |  | 13.1833 | 13.8375 | 15.0557 | [7 empty] | 0.1044 | -0.0191 | 0.1061 | 6493.0978 | 0.1881 | 246.7043 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
268 | 268 | 268 |  | 37.9516 | 38.2003 | 49.1405 | [7 empty] | 0.8955 | -5.7329 | 5.8024 | 7803.6615 | 10.6954 | 355.1054 | [5 empty] | 13.2867 | 13.9835 | 15.2092 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 247.7089 |  |  |  |  | 13.3852 | 14.0217 | 15.2476 | [7 empty] | 0.1888 | -0.0196 | 0.1898 | 6482.1973 | 0.3242 | 247.9699 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
269 | 269 | 269 |  | 38.251 | 38.4997 | 49.5122 | [7 empty] | 0.9067 | -5.7473 | 5.8184 | 7800.4133 | 10.7362 | 356.0225 | [5 empty] | 13.3781 | 14.0797 | 15.3139 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 248.3662 |  |  |  |  | 13.385 | 14.0159 | 15.2502 | [7 empty] | 0.2003 | -0.0314 | 0.2027 | 6484.9663 | 0.3522 | 247.9303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
270 | 270 | 270 |  | 38.8798 | 39.1732 | 50.412 | [7 empty] | 0.8289 | -5.8124 | 5.8712 | 7812.8625 | 10.8582 | 358.0639 | [5 empty] | 13.4699 | 14.1764 | 15.419 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 249.0235 |  |  |  |  | 13.5535 | 14.229 | 15.4354 | [7 empty] | 0.1196 | 0.0327 | 0.124 | 6472.6509 | 0.1823 | 249.3794 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
271 | 271 | 271 |  | 39.2822 | 39.5054 | 50.9527 | [7 empty] | 0.9351 | -5.9298 | 6.003 | 7828.5615 | 10.975 | 359.0599 | [5 empty] | 13.5623 | 14.2736 | 15.5247 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 249.6808 |  |  |  |  | 13.5479 | 14.2222 | 15.4271 | [7 empty] | 0.1227 | 0.0334 | 0.1271 | 6471.985 | 0.1868 | 249.3334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
272 | 272 | 272 |  | 39.5751 | 39.8033 | 51.3265 | [7 empty] | 0.9355 | -5.9448 | 6.018 | 7826.6942 | 11.0106 | 359.9474 | [5 empty] | 13.6551 | 14.3713 | 15.631 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 250.3381 |  |  |  |  | 13.7487 | 14.4073 | 15.6152 | [7 empty] | 0.2022 | 0.0388 | 0.2059 | 6460.0521 | 0.3101 | 250.5797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
273 | 273 | 273 |  | 39.9927 | 40.1475 | 51.8731 | [7 empty] | 1.0495 | -6.0561 | 6.1464 | 7839.5919 | 11.1303 | 360.9655 | [5 empty] | 13.7484 | 14.4695 | 15.7378 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 250.9954 |  |  |  |  | 13.8139 | 14.5255 | 15.7908 | [7 empty] | 0.0399 | 0.0042 | 0.0402 | 6493.353 | 0.0691 | 251.3686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
274 | 274 | 274 |  | 39.9897 | 40.1454 | 51.8675 | [7 empty] | 1.0487 | -6.0538 | 6.144 | 7839.0694 | 11.0865 | 360.9594 | [5 empty] | 13.8422 | 14.5682 | 15.8452 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 251.6526 |  |  |  |  | 13.813 | 14.5251 | 15.7901 | [7 empty] | 0.0387 | 0.0047 | 0.0389 | 6493.3303 | 0.0645 | 251.3661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
275 | 275 | 275 |  | 40.6107 | 40.7578 | 52.6967 | [7 empty] | 1.0658 | -6.1282 | 6.2202 | 7845.8231 | 11.2236 | 362.7535 | [5 empty] | 13.9365 | 14.6675 | 15.9531 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 252.3099 |  |  |  |  | 13.9853 | 14.6954 | 16.0494 | [7 empty] | 0.0353 | -0.08 | 0.0875 | 6523.7758 | 0.1373 | 252.4945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
276 | 276 | 276 |  | 40.9078 | 41.0559 | 53.0502 | [7 empty] | 1.0794 | -6.1301 | 6.2244 | 7839.0815 | 11.2572 | 363.6184 | [5 empty] | 14.0313 | 14.7672 | 16.0616 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 252.9672 |  |  |  |  | 14.1148 | 14.8486 | 16.0696 | [7 empty] | 0.0552 | 0.0856 | 0.1019 | 6463.1449 | 0.1075 | 253.5011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
277 | 277 | 277 |  | 41.2151 | 41.3655 | 53.4352 | [7 empty] | 1.0855 | -6.1434 | 6.2386 | 7836.059 | 11.295 | 364.5114 | [5 empty] | 14.1266 | 14.8675 | 16.1707 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 253.6245 |  |  |  |  | 14.1158 | 14.8485 | 16.0614 | [7 empty] | 0.0622 | 0.094 | 0.1127 | 6459.3679 | 0.1106 | 253.5005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
278 | 278 | 278 |  | 41.4996 | 41.6505 | 53.8036 | [7 empty] | 1.0904 | -6.1652 | 6.2609 | 7836.0525 | 11.3294 | 365.3283 | [5 empty] | 14.2223 | 14.9683 | 16.2803 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 254.2817 |  |  |  |  | 14.267 | 14.9958 | 16.2526 | [7 empty] | 0.0808 | 0.0559 | 0.0983 | 6470.4279 | 0.1151 | 254.4608 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
279 | 279 | 279 |  | 41.8421 | 42.0643 | 54.2031 | [7 empty] | 1.008 | -6.0934 | 6.1762 | 7816.4714 | 11.3315 | 366.5064 | [5 empty] | 14.3186 | 15.0696 | 16.3905 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 254.939 |  |  |  |  | 14.2741 | 15.0094 | 16.2546 | [7 empty] | 0.0695 | 0.0718 | 0.0999 | 6466.3694 | 0.1078 | 254.5487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
280 | 280 | 280 |  | 42.1449 | 42.371 | 54.5918 | [7 empty] | 1.0093 | -6.1112 | 6.194 | 7815.4103 | 11.368 | 367.3733 | [5 empty] | 14.4154 | 15.1714 | 16.5013 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 255.5962 |  |  |  |  | 14.4647 | 15.224 | 16.5418 | [7 empty] | 0.0058 | 0.0182 | 0.0191 | 6493.0007 | 0.0323 | 255.9344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
281 | 281 | 281 |  | 42.4575 | 42.7612 | 54.964 | [7 empty] | 0.9153 | -6.0393 | 6.1082 | 7797.8082 | 11.3619 | 368.4684 | [5 empty] | 14.5126 | 15.2738 | 16.6126 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 256.2535 |  |  |  |  | 14.4594 | 15.2217 | 16.5373 | [7 empty] | -0.0023 | 0.0215 | 0.0216 | 6492.8913 | 0.0381 | 255.9193 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
282 | 282 | 282 |  | 42.8182 | 43.1151 | 55.3895 | [7 empty] | 0.9441 | -6.0476 | 6.1209 | 7790.9073 | 11.4143 | 369.4545 | [5 empty] | 14.6104 | 15.3767 | 16.7245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 256.9107 |  |  |  |  | 14.6116 | 15.3763 | 16.7272 | [7 empty] | 0.0033 | -0.004 | 0.0052 | 6500.9553 | 0.0088 | 256.9082 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
283 | 283 | 283 |  | 43.2625 | 43.4848 | 55.9861 | [7 empty] | 1.0516 | -6.168 | 6.257 | 7806.2609 | 11.5344 | 370.4774 | [5 empty] | 14.7087 | 15.4801 | 16.837 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 257.568 |  |  |  |  | 14.6163 | 15.3819 | 16.7327 | [7 empty] | 0.0016 | -0.0031 | 0.0035 | 6500.8692 | 0.0481 | 256.9437 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
284 | 284 | 284 |  | 43.5757 | 43.7936 | 56.3901 | [7 empty] | 1.0641 | -6.1953 | 6.286 | 7806.8484 | 11.577 | 371.3263 | [5 empty] | 14.8074 | 15.5841 | 16.9501 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 258.2252 |  |  |  |  | 14.848 | 15.6167 | 17.0033 | [7 empty] | 0.0197 | -0.0223 | 0.0298 | 6505.1631 | 0.0531 | 258.4308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
285 | 285 | 285 |  | 44.0442 | 44.1837 | 57.031 | [7 empty] | 1.1724 | -6.3278 | 6.4355 | 7824.9528 | 11.706 | 372.3913 | [5 empty] | 14.9067 | 15.6886 | 17.0637 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 258.8824 |  |  |  |  | 14.8436 | 15.6133 | 16.9999 | [7 empty] | 0.0159 | -0.0222 | 0.0273 | 6505.5775 | 0.0581 | 258.4096 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
286 | 286 | 286 |  | 44.3668 | 44.5047 | 57.4313 | [7 empty] | 1.1852 | -6.3425 | 6.4523 | 7821.9341 | 11.7462 | 373.2619 | [5 empty] | 15.0065 | 15.7936 | 17.178 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 259.5396 |  |  |  |  | 15.0074 | 15.7811 | 17.1851 | [7 empty] | 0.0273 | -0.0266 | 0.0381 | 6505.6256 | 0.0659 | 259.4618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
287 | 287 | 287 |  | 44.69 | 44.8292 | 57.8539 | [7 empty] | 1.1879 | -6.368 | 6.4779 | 7822.6998 | 11.7874 | 374.1366 | [5 empty] | 15.1068 | 15.8992 | 17.2928 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 260.1969 |  |  |  |  | 15.244 | 16.03 | 17.4603 | [7 empty] | 0.0254 | -0.0312 | 0.0402 | 6507.3405 | 0.0919 | 261.007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
288 | 288 | 288 |  | 45.0252 | 45.1651 | 58.2696 | [7 empty] | 1.198 | -6.3808 | 6.4923 | 7819.2533 | 11.8288 | 375.0362 | [5 empty] | 15.2077 | 16.0053 | 17.4082 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 260.8541 |  |  |  |  | 15.2482 | 16.0301 | 17.4609 | [7 empty] | 0.037 | -0.0331 | 0.0496 | 6506.5728 | 0.0865 | 261.0076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
289 | 289 | 289 |  | 45.0411 | 45.1857 | 58.2719 | [7 empty] | 1.1968 | -6.3661 | 6.4776 | 7815.137 | 11.7845 | 375.0913 | [5 empty] | 15.309 | 16.1119 | 17.5242 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 261.5113 |  |  |  |  | 15.4002 | 16.1958 | 17.6579 | [7 empty] | 0.0139 | -0.0488 | 0.0508 | 6514.5429 | 0.0823 | 262.0258 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
290 | 290 | 290 |  | 45.3747 | 45.5183 | 58.6936 | [7 empty] | 1.2067 | -6.3855 | 6.4985 | 7813.5507 | 11.8271 | 375.9763 | [5 empty] | 15.4109 | 16.2192 | 17.6408 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 262.1685 |  |  |  |  | 15.4025 | 16.1948 | 17.6494 | [7 empty] | 0.0264 | -0.0421 | 0.0497 | 6510.8012 | 0.0807 | 262.0197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
291 | 291 | 291 |  | 45.6856 | 45.8287 | 59.0844 | [7 empty] | 1.2162 | -6.4017 | 6.5162 | 7811.62 | 11.8629 | 376.7971 | [5 empty] | 15.5133 | 16.3269 | 17.758 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 262.8257 |  |  |  |  | 15.6583 | 16.4518 | 17.9461 | [7 empty] | 0.0517 | -0.0639 | 0.0822 | 6514.8624 | 0.1483 | 263.5835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
292 | 292 | 292 |  | 46.0798 | 46.269 | 59.7136 | [7 empty] | 1.1276 | -6.4612 | 6.5588 | 7827.857 | 11.9123 | 377.9537 | [5 empty] | 15.6162 | 16.4352 | 17.8758 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 263.4829 |  |  |  |  | 15.65 | 16.4489 | 17.9406 | [7 empty] | 0.0369 | -0.0596 | 0.0701 | 6515.2062 | 0.1121 | 263.5656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
293 | 293 | 293 |  | 46.828 | 47.076 | 60.8007 | [7 empty] | 1.0297 | -6.5337 | 6.6143 | 7842.0669 | 12.0468 | 380.0498 | [5 empty] | 15.7196 | 16.5441 | 17.9942 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 264.1401 |  |  |  |  | 15.681 | 16.5562 | 17.9475 | [7 empty] | -0.1155 | 0.0803 | 0.1407 | 6487.4766 | 0.243 | 264.2132 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
294 | 294 | 294 |  | 46.8621 | 47.1079 | 60.826 | [7 empty] | 1.0384 | -6.5266 | 6.6087 | 7838.8897 | 12.0101 | 380.1319 | [5 empty] | 15.8236 | 16.6535 | 18.1132 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 264.7973 |  |  |  |  | 15.846 | 16.7264 | 18.1369 | [7 empty] | -0.1076 | 0.0743 | 0.1307 | 6488.5673 | 0.2277 | 265.2331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
295 | 295 | 295 |  | 47.2041 | 47.4625 | 61.2588 | [7 empty] | 1.0308 | -6.5335 | 6.6143 | 7835.4252 | 12.0464 | 381.0428 | [5 empty] | 15.9281 | 16.7635 | 18.2329 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 265.4545 |  |  |  |  | 15.8494 | 16.7328 | 18.1335 | [7 empty] | -0.1107 | 0.0861 | 0.1402 | 6485.1375 | 0.2407 | 265.2715 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
296 | 296 | 296 |  | 47.5557 | 47.8233 | 61.6791 | [7 empty] | 1.0346 | -6.529 | 6.6105 | 7827.9723 | 12.0833 | 381.9635 | [5 empty] | 16.0331 | 16.874 | 18.3531 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 266.1117 |  |  |  |  | 16.0839 | 16.932 | 18.4194 | [7 empty] | -0.0134 | -0.002 | 0.0136 | 6502.2086 | 0.0335 | 266.4548 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
297 | 297 | 297 |  | 47.9013 | 48.1603 | 62.0711 | [7 empty] | 1.0674 | -6.528 | 6.6147 | 7819.2529 | 12.1245 | 382.8182 | [5 empty] | 16.1387 | 16.9851 | 18.474 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 266.7689 |  |  |  |  | 16.0939 | 16.9445 | 18.4255 | [7 empty] | -0.0157 | 0.0066 | 0.017 | 6499.7179 | 0.0347 | 266.5292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
298 | 298 | 298 |  | 48.2519 | 48.5184 | 62.5477 | [7 empty] | 1.0578 | -6.56 | 6.6447 | 7822.4959 | 12.1687 | 383.7211 | [5 empty] | 16.2448 | 17.0968 | 18.5954 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 267.4261 |  |  |  |  | 16.2586 | 17.114 | 18.633 | [7 empty] | -0.0152 | -0.0187 | 0.0241 | 6507.753 | 0.0245 | 267.5267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
299 | 299 | 299 |  | 48.6202 | 48.8781 | 62.9948 | [7 empty] | 1.0841 | -6.5762 | 6.6649 | 7818.4989 | 12.2182 | 384.622 | [5 empty] | 16.3515 | 17.2091 | 18.7175 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 268.0833 |  |  |  |  | 16.4456 | 17.302 | 18.9127 | [7 empty] | -0.0245 | -0.0989 | 0.1019 | 6534.4563 | 0.1114 | 268.6248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
300 | 300 | 300 |  | 48.9794 | 49.2391 | 63.4712 | [7 empty] | 1.0852 | -6.6068 | 6.6953 | 7820.4329 | 12.265 | 385.5209 | [5 empty] | 16.4586 | 17.3219 | 18.8402 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 268.7405 |  |  |  |  | 16.4402 | 17.3001 | 18.9167 | [7 empty] | -0.0374 | -0.1038 | 0.1104 | 6537.5505 | 0.1068 | 268.6139 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
301 | 301 | 301 |  | 49.2983 | 49.5577 | 63.8736 | [7 empty] | 1.0942 | -6.6233 | 6.7131 | 7818.7842 | 12.2997 | 386.3094 | [5 empty] | 16.5664 | 17.4353 | 18.9635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 269.3976 |  |  |  |  | 16.6329 | 17.5386 | 19.1242 | [7 empty] | -0.1087 | -0.0386 | 0.1154 | 6524.7132 | 0.1585 | 269.9937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
302 | 302 | 302 |  | 49.7047 | 49.9581 | 64.3954 | [7 empty] | 1.1105 | -6.6546 | 6.7467 | 7818.9835 | 12.3594 | 387.2944 | [5 empty] | 16.6747 | 17.5492 | 19.0875 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 270.0548 |  |  |  |  | 16.6429 | 17.5479 | 19.1301 | [7 empty] | -0.1035 | -0.0346 | 0.1091 | 6522.8399 | 0.1447 | 270.0474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
303 | 303 | 303 |  | 49.69 | 49.9395 | 64.3751 | [7 empty] | 1.1156 | -6.6564 | 6.7492 | 7819.2538 | 12.3125 | 387.2487 | [5 empty] | 16.7835 | 17.6638 | 19.2121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 270.712 |  |  |  |  | 16.9439 | 17.781 | 19.4438 | [7 empty] | 0.0903 | -0.1227 | 0.1524 | 6528.2463 | 0.2489 | 271.381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
304 | 304 | 304 |  | 50.0306 | 50.2948 | 64.7943 | [7 empty] | 1.1083 | -6.6541 | 6.7457 | 7813.8578 | 12.3434 | 388.1173 | [5 empty] | 16.8929 | 17.7789 | 19.3373 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 271.3691 |  |  |  |  | 16.9377 | 17.7718 | 19.4382 | [7 empty] | 0.0952 | -0.128 | 0.1596 | 6529.3819 | 0.255 | 271.3289 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
305 | 305 | 305 |  | 50.4609 | 50.6817 | 65.5088 | [7 empty] | 1.1311 | -6.8159 | 6.9091 | 7846.3168 | 12.4449 | 389.0572 | [5 empty] | 17.0028 | 17.8946 | 19.4631 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 272.0263 |  |  |  |  | 16.9473 | 17.7794 | 19.4481 | [7 empty] | 0.101 | -0.1304 | 0.165 | 6529.469 | 0.27 | 271.3721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
306 | 306 | 306 |  | 50.8182 | 51.0459 | 65.9677 | [7 empty] | 1.1293 | -6.8319 | 6.9246 | 7844.8201 | 12.4847 | 389.9364 | [5 empty] | 17.1133 | 18.0109 | 19.5896 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 272.6835 |  |  |  |  | 17.1865 | 18.0333 | 19.6534 | [7 empty] | 0.1252 | -0.0574 | 0.1377 | 6503.692 | 0.2319 | 272.8099 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
307 | 307 | 307 |  | 51.2033 | 51.4046 | 66.6635 | [7 empty] | 1.119 | -6.997 | 7.086 | 7881.4527 | 12.5704 | 390.7971 | [5 empty] | 17.2244 | 18.1278 | 19.7167 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 273.3406 |  |  |  |  | 17.2641 | 18.1807 | 19.8644 | [7 empty] | -0.0672 | -0.0874 | 0.1102 | 6534.6676 | 0.1058 | 273.6369 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
308 | 308 | 308 |  | 51.5846 | 51.794 | 67.1408 | [7 empty] | 1.1194 | -7.0055 | 7.0944 | 7877.4121 | 12.6132 | 391.7259 | [5 empty] | 17.336 | 18.2452 | 19.8445 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 273.9978 |  |  |  |  | 17.2634 | 18.184 | 19.8616 | [7 empty] | -0.0749 | -0.0796 | 0.1093 | 6533.113 | 0.1098 | 273.6556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
309 | 309 | 309 |  | 51.9284 | 52.1398 | 67.5637 | [7 empty] | 1.1286 | -7.0135 | 7.1037 | 7873.2259 | 12.6486 | 392.5455 | [5 empty] | 17.4482 | 18.3633 | 19.9729 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 274.6549 |  |  |  |  | 17.4437 | 18.3698 | 20.0844 | [7 empty] | -0.0732 | -0.1013 | 0.125 | 6539.4292 | 0.1157 | 274.6912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
310 | 310 | 310 |  | 52.6733 | 52.8845 | 68.4841 | [7 empty] | 1.1532 | -7.0372 | 7.131 | 7865.5625 | 12.7797 | 394.295 | [5 empty] | 17.5609 | 18.482 | 20.102 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 275.3121 |  |  |  |  | 17.6558 | 18.5627 | 20.2581 | [7 empty] | 0.0204 | -0.0744 | 0.0772 | 6520.4896 | 0.1106 | 275.7572 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
311 | 311 | 311 |  | 53.0441 | 53.242 | 68.946 | [7 empty] | 1.1809 | -7.0626 | 7.1606 | 7864.0166 | 12.828 | 395.1275 | [5 empty] | 17.6742 | 18.6012 | 20.2317 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 275.9692 |  |  |  |  | 17.6711 | 18.5808 | 20.2793 | [7 empty] | 0.0145 | -0.0754 | 0.0767 | 6521.4211 | 0.1 | 275.8568 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
312 | 312 | 312 |  | 53.3852 | 53.6093 | 69.3545 | [7 empty] | 1.1621 | -7.0431 | 7.1383 | 7855.4285 | 12.8499 | 395.9777 | [5 empty] | 17.7881 | 18.7211 | 20.3621 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 276.6264 |  |  |  |  | 17.7119 | 18.7059 | 20.2919 | [7 empty] | -0.1446 | 0.0742 | 0.1625 | 6493.4205 | 0.2715 | 276.5435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
313 | 313 | 313 |  | 53.7597 | 53.985 | 69.8286 | [7 empty] | 1.1696 | -7.0602 | 7.1565 | 7853.4606 | 12.8929 | 396.8423 | [5 empty] | 17.9026 | 18.8416 | 20.4931 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 277.2835 |  |  |  |  | 17.8854 | 18.8878 | 20.4754 | [7 empty] | -0.1362 | 0.088 | 0.1622 | 6488.392 | 0.2708 | 277.5351 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
314 | 314 | 314 |  | 54.1748 | 54.4013 | 70.3265 | [7 empty] | 1.1851 | -7.0637 | 7.1624 | 7846.945 | 12.9422 | 397.7944 | [5 empty] | 18.0176 | 18.9626 | 20.6248 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 277.9406 |  |  |  |  | 17.8859 | 18.8885 | 20.4722 | [7 empty] | -0.1348 | 0.0919 | 0.1631 | 6487.0645 | 0.2733 | 277.5386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
315 | 315 | 315 |  | 54.5835 | 54.7922 | 70.8255 | [7 empty] | 1.2217 | -7.0884 | 7.1929 | 7844.1715 | 12.9987 | 398.6826 | [5 empty] | 18.1332 | 19.0843 | 20.7571 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 278.5978 |  |  |  |  | 18.1097 | 19.1566 | 20.7859 | [7 empty] | -0.2263 | 0.0798 | 0.24 | 6500.7293 | 0.3941 | 278.9868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
316 | 316 | 316 |  | 54.5708 | 54.7829 | 70.8086 | [7 empty] | 1.2174 | -7.0844 | 7.1882 | 7843.7136 | 12.9484 | 398.6616 | [5 empty] | 18.2494 | 19.2066 | 20.8901 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 279.2549 |  |  |  |  | 18.1043 | 19.1533 | 20.7852 | [7 empty] | -0.2335 | 0.0777 | 0.2461 | 6502.128 | 0.4026 | 278.969 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
317 | 317 | 317 |  | 55.313 | 55.5149 | 71.7616 | [7 empty] | 1.2441 | -7.1365 | 7.2441 | 7843.6298 | 13.083 | 400.3105 | [5 empty] | 18.3662 | 19.3295 | 21.0238 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 279.912 |  |  |  |  | 18.2871 | 19.3413 | 20.991 | [7 empty] | -0.222 | 0.0747 | 0.2342 | 6501.7583 | 0.3818 | 279.9749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
318 | 318 | 318 |  | 55.7103 | 55.9146 | 72.2814 | [7 empty] | 1.2461 | -7.1629 | 7.2705 | 7844.1942 | 13.1309 | 401.2033 | [5 empty] | 18.4836 | 19.453 | 21.1581 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 280.5692 |  |  |  |  | 18.2941 | 19.3469 | 20.9917 | [7 empty] | -0.2152 | 0.0794 | 0.2294 | 6499.6192 | 0.3781 | 280.005 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
319 | 319 | 319 |  | 56.0568 | 56.2653 | 72.7091 | [7 empty] | 1.2517 | -7.1697 | 7.2781 | 7840.4975 | 13.1629 | 401.9819 | [5 empty] | 18.6015 | 19.5771 | 21.2932 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 281.2263 |  |  |  |  | 18.6263 | 19.6603 | 21.3184 | [7 empty] | -0.1169 | 0.0816 | 0.1426 | 6488.4876 | 0.2374 | 281.6649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
320 | 320 | 320 |  | 56.596 | 56.7231 | 73.4335 | [7 empty] | 1.3535 | -7.2874 | 7.412 | 7853.5714 | 13.2803 | 402.9921 | [5 empty] | 18.7201 | 19.7019 | 21.4289 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 281.8834 |  |  |  |  | 18.6338 | 19.6615 | 21.3176 | [7 empty] | -0.0991 | 0.0816 | 0.1284 | 6486.6129 | 0.2106 | 281.6712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
321 | 321 | 321 |  | 56.9911 | 57.1006 | 73.9405 | [7 empty] | 1.382 | -7.3243 | 7.4535 | 7854.7505 | 13.3334 | 403.8199 | [5 empty] | 18.8392 | 19.8273 | 21.5652 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 282.5405 |  |  |  |  | 18.8788 | 19.8939 | 21.5275 | [7 empty] | -0.017 | 0.1151 | 0.1164 | 6468.2875 | 0.1472 | 282.8882 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
322 | 322 | 322 |  | 57.5253 | 57.5444 | 74.6788 | [7 empty] | 1.4881 | -7.459 | 7.6059 | 7871.6348 | 13.4539 | 404.7871 | [5 empty] | 18.9589 | 19.9533 | 21.7023 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 283.1977 |  |  |  |  | 18.8839 | 19.8966 | 21.5288 | [7 empty] | -0.0098 | 0.1159 | 0.1163 | 6467.309 | 0.141 | 282.9022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
323 | 323 | 323 |  | 57.9189 | 57.9342 | 75.1801 | [7 empty] | 1.5001 | -7.4815 | 7.6304 | 7870.6009 | 13.4994 | 405.6313 | [5 empty] | 19.0793 | 20.0799 | 21.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 283.8548 |  |  |  |  | 19.0921 | 20.0982 | 21.8464 | [7 empty] | -0.0063 | 0.0145 | 0.0158 | 6496.4411 | 0.0238 | 283.9491 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
324 | 324 | 324 |  | 58.3688 | 58.4918 | 75.729 | [7 empty] | 1.3846 | -7.4006 | 7.5291 | 7853.7404 | 13.5097 | 406.8304 | [5 empty] | 19.2002 | 20.2072 | 21.9785 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 284.5119 |  |  |  |  | 19.1778 | 20.2655 | 22.0717 | [7 empty] | -0.2158 | -0.0038 | 0.2158 | 6523.8313 | 0.3192 | 284.8117 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
325 | 325 | 325 |  | 58.773 | 58.8826 | 76.2332 | [7 empty] | 1.4111 | -7.426 | 7.5589 | 7852.2891 | 13.5598 | 407.665 | [5 empty] | 19.3217 | 20.3351 | 22.1176 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 285.169 |  |  |  |  | 19.1733 | 20.2623 | 22.0611 | [7 empty] | -0.2166 | 0.0036 | 0.2166 | 6521.7721 | 0.3249 | 284.7954 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
326 | 326 | 326 |  | 59.1873 | 59.3842 | 76.7281 | [7 empty] | 1.3226 | -7.3565 | 7.4744 | 7836.911 | 13.5705 | 408.7294 | [5 empty] | 19.4439 | 20.4637 | 22.2574 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 285.8261 |  |  |  |  | 19.4521 | 20.4998 | 22.3853 | [7 empty] | -0.1041 | -0.0768 | 0.1294 | 6533.0622 | 0.1359 | 286.0104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
327 | 327 | 327 |  | 59.6155 | 59.7969 | 77.2613 | [7 empty] | 1.3527 | -7.384 | 7.5069 | 7835.5083 | 13.6262 | 409.5992 | [5 empty] | 19.5666 | 20.5929 | 22.3979 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 286.4832 |  |  |  |  | 19.605 | 20.6857 | 22.4 | [7 empty] | -0.0892 | 0.1108 | 0.1423 | 6477.6759 | 0.2242 | 286.9534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
328 | 328 | 328 |  | 60.0371 | 60.2348 | 77.7891 | [7 empty] | 1.3438 | -7.3866 | 7.5079 | 7831.2834 | 13.6682 | 410.5165 | [5 empty] | 19.69 | 20.7227 | 22.5391 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 287.1403 |  |  |  |  | 19.6016 | 20.6739 | 22.3962 | [7 empty] | -0.0726 | 0.0997 | 0.1233 | 6479.1162 | 0.1902 | 286.8936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
329 | 329 | 329 |  | 60.0535 | 60.2651 | 77.8044 | [7 empty] | 1.329 | -7.373 | 7.4919 | 7828.9898 | 13.6191 | 410.5798 | [5 empty] | 19.814 | 20.8532 | 22.681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 287.7974 |  |  |  |  | 19.8058 | 20.8765 | 22.6204 | [7 empty] | -0.0438 | 0.0918 | 0.1017 | 6478.4944 | 0.1459 | 287.9145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
330 | 330 | 330 |  | 60.4235 | 60.631 | 78.2874 | [7 empty] | 1.3385 | -7.4011 | 7.5212 | 7830.0638 | 13.6588 | 411.3415 | [5 empty] | 19.9385 | 20.9843 | 22.8236 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 288.4545 |  |  |  |  | 20.0388 | 21.108 | 22.9692 | [7 empty] | -0.0489 | -0.005 | 0.0492 | 6506.4471 | 0.0862 | 289.0714 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
331 | 331 | 331 |  | 61.2071 | 61.3128 | 79.3408 | [7 empty] | 1.4606 | -7.5521 | 7.6921 | 7846.1307 | 13.8324 | 412.7502 | [5 empty] | 20.0638 | 21.1161 | 22.967 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 289.1117 |  |  |  |  | 20.0333 | 21.1081 | 22.963 | [7 empty] | -0.0609 | 0.0029 | 0.061 | 6505.4387 | 0.0916 | 289.0723 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
332 | 332 | 332 |  | 61.6169 | 61.7263 | 79.8505 | [7 empty] | 1.4668 | -7.5623 | 7.7032 | 7842.7952 | 13.8745 | 413.5982 | [5 empty] | 20.1896 | 21.2485 | 23.111 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 289.7688 |  |  |  |  | 20.1169 | 21.263 | 23.1978 | [7 empty] | -0.2502 | -0.0399 | 0.2534 | 6536.9399 | 0.3472 | 289.8408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
333 | 333 | 333 |  | 61.5946 | 61.7036 | 79.8308 | [7 empty] | 1.4647 | -7.5661 | 7.7066 | 7844.1257 | 13.8234 | 413.5518 | [5 empty] | 20.316 | 21.3816 | 23.2557 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 290.4259 |  |  |  |  | 20.4412 | 21.5157 | 23.5178 | [7 empty] | -0.052 | -0.1088 | 0.1206 | 6535.824 | 0.1197 | 291.0849 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
334 | 334 | 334 |  | 61.9807 | 61.9983 | 80.3591 | [7 empty] | 1.5702 | -7.6779 | 7.8368 | 7857.3727 | 13.9006 | 414.1532 | [5 empty] | 20.4431 | 21.5153 | 23.4012 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 291.0829 |  |  |  |  | 20.4557 | 21.5252 | 23.5312 | [7 empty] | -0.0394 | -0.1134 | 0.12 | 6535.8183 | 0.1097 | 291.1313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
335 | 335 | 335 |  | 62.3849 | 62.3973 | 80.8762 | [7 empty] | 1.5829 | -7.7023 | 7.8633 | 7856.9364 | 13.9452 | 414.9637 | [5 empty] | 20.5708 | 21.6497 | 23.5474 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 291.74 |  |  |  |  | 20.6438 | 21.7929 | 23.5511 | [7 empty] | -0.1001 | 0.1626 | 0.1909 | 6465.2001 | 0.2869 | 292.4365 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
336 | 336 | 336 |  | 62.8136 | 62.8201 | 81.4327 | [7 empty] | 1.5948 | -7.7327 | 7.8954 | 7857.653 | 13.996 | 415.8175 | [5 empty] | 20.6992 | 21.7848 | 23.6943 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 292.3971 |  |  |  |  | 20.6483 | 21.8012 | 23.5675 | [7 empty] | -0.1114 | 0.1567 | 0.1922 | 6467.9512 | 0.2892 | 292.4767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
337 | 337 | 337 |  | 62.8241 | 62.8307 | 81.4207 | [7 empty] | 1.6008 | -7.7196 | 7.8839 | 7854.0845 | 13.9486 | 415.8389 | [5 empty] | 20.8281 | 21.9205 | 23.8419 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 293.0542 |  |  |  |  | 20.9207 | 22.032 | 24.2347 | [7 empty] | -0.1406 | -0.249 | 0.286 | 6583.5628 | 0.2523 | 293.5914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
338 | 338 | 338 |  | 63.6719 | 63.6766 | 82.5309 | [7 empty] | 1.6106 | -7.7766 | 7.9416 | 7855.8508 | 14.0912 | 417.5322 | [5 empty] | 20.9577 | 22.0569 | 23.9903 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 293.7113 |  |  |  |  | 20.9232 | 22.0327 | 24.2291 | [7 empty] | -0.1334 | -0.2436 | 0.2777 | 6581.2879 | 0.2415 | 293.5949 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
339 | 339 | 339 |  | 63.6734 | 63.6783 | 82.5156 | [7 empty] | 1.6146 | -7.7675 | 7.9336 | 7853.4785 | 14.0425 | 417.5355 | [5 empty] | 21.088 | 22.194 | 24.1394 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 294.3684 |  |  |  |  | 21.276 | 22.3752 | 24.4843 | [7 empty] | -0.0181 | -0.142 | 0.1432 | 6540.7766 | 0.1618 | 295.2318 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
340 | 340 | 340 |  | 64.1078 | 64.1149 | 83.098 | [7 empty] | 1.6127 | -7.801 | 7.966 | 7855.8955 | 14.0919 | 418.402 | [5 empty] | 21.2189 | 22.3318 | 24.2892 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 295.0255 |  |  |  |  | 21.272 | 22.3726 | 24.4773 | [7 empty] | -0.0203 | -0.1376 | 0.1391 | 6539.7793 | 0.1399 | 295.2197 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
341 | 341 | 341 |  | 64.8081 | 64.8761 | 84.1266 | [7 empty] | 1.5237 | -7.8561 | 8.0025 | 7866.19 | 14.1879 | 419.9002 | [5 empty] | 21.3504 | 22.4702 | 24.4398 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 295.6826 |  |  |  |  | 21.3153 | 22.5199 | 24.4988 | [7 empty] | -0.2082 | 0.0208 | 0.2092 | 6514.9217 | 0.3133 | 295.9175 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
342 | 342 | 342 |  | 65.1533 | 65.3007 | 84.7213 | [7 empty] | 1.4041 | -7.8897 | 8.0136 | 7878.1041 | 14.202 | 420.7292 | [5 empty] | 21.4826 | 22.6093 | 24.5911 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 296.3397 |  |  |  |  | 21.3255 | 22.5292 | 24.5102 | [7 empty] | -0.2051 | 0.0192 | 0.206 | 6515.0534 | 0.3089 | 295.9615 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
343 | 343 | 343 |  | 65.6359 | 65.7868 | 85.3025 | [7 empty] | 1.4167 | -7.8914 | 8.0176 | 7871.7162 | 14.2548 | 421.6729 | [5 empty] | 21.6155 | 22.7491 | 24.7432 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 296.9968 |  |  |  |  | 21.5935 | 22.7707 | 24.7577 | [7 empty] | -0.1023 | 0.0213 | 0.1045 | 6504.2987 | 0.1609 | 297.0979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
344 | 344 | 344 |  | 66.0542 | 66.2152 | 85.8415 | [7 empty] | 1.4118 | -7.9057 | 8.0308 | 7870.2444 | 14.2948 | 422.4992 | [5 empty] | 21.7489 | 22.8896 | 24.896 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 297.6539 |  |  |  |  | 21.83 | 22.9985 | 25.101 | [7 empty] | -0.0891 | -0.0725 | 0.1149 | 6528.2818 | 0.121 | 298.1606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
345 | 345 | 345 |  | 66.4895 | 66.6706 | 86.394 | [7 empty] | 1.3978 | -7.9087 | 8.0313 | 7866.6982 | 14.3341 | 423.3727 | [5 empty] | 21.8831 | 23.0308 | 25.0496 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 298.3109 |  |  |  |  | 21.8313 | 23.0006 | 25.1036 | [7 empty] | -0.0911 | -0.0726 | 0.1165 | 6528.4913 | 0.1161 | 298.1708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
346 | 346 | 346 |  | 67.4062 | 67.5634 | 87.5087 | [7 empty] | 1.4535 | -7.9414 | 8.0733 | 7859.319 | 14.4871 | 425.0703 | [5 empty] | 22.0179 | 23.1727 | 25.2039 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 298.968 |  |  |  |  | 21.9075 | 23.1568 | 25.3426 | [7 empty] | -0.2959 | -0.1136 | 0.3169 | 6559.588 | 0.3796 | 298.8946 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
347 | 347 | 347 |  | 67.8717 | 68.0325 | 88.1136 | [7 empty] | 1.4554 | -7.9656 | 8.0974 | 7859.1583 | 14.5388 | 425.9544 | [5 empty] | 22.1534 | 23.3153 | 25.3589 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 299.6251 |  |  |  |  | 22.2201 | 23.429 | 25.7031 | [7 empty] | -0.1862 | -0.1878 | 0.2645 | 6568.497 | 0.2475 | 300.1472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
348 | 348 | 348 |  | 68.3019 | 68.4596 | 88.6424 | [7 empty] | 1.4709 | -7.9774 | 8.1119 | 7855.7597 | 14.5819 | 426.7549 | [5 empty] | 22.2895 | 23.4585 | 25.5148 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 300.2822 |  |  |  |  | 22.2234 | 23.4328 | 25.7075 | [7 empty] | -0.1869 | -0.188 | 0.2651 | 6568.6194 | 0.2444 | 300.1641 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
349 | 349 | 349 |  | 68.7315 | 68.8914 | 89.2273 | [7 empty] | 1.4679 | -8.0139 | 8.1472 | 7859.1198 | 14.6279 | 427.5595 | [5 empty] | 22.4263 | 23.6025 | 25.6714 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 300.9393 |  |  |  |  | 22.2608 | 23.5851 | 25.7108 | [7 empty] | -0.388 | -0.0079 | 0.3881 | 6539.5948 | 0.5483 | 300.8601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
350 | 350 | 350 |  | 69.1394 | 69.298 | 89.7426 | [7 empty] | 1.4775 | -8.0307 | 8.1655 | 7857.5334 | 14.6664 | 428.3134 | [5 empty] | 22.5638 | 23.7472 | 25.8287 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 301.5963 |  |  |  |  | 22.2639 | 23.5857 | 25.7176 | [7 empty] | -0.3843 | -0.0142 | 0.3845 | 6540.9195 | 0.5434 | 300.8629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
351 | 351 | 351 |  | 69.163 | 69.3228 | 89.7582 | [7 empty] | 1.4798 | -8.0236 | 8.1589 | 7855.5414 | 14.6209 | 428.3592 | [5 empty] | 22.7019 | 23.8926 | 25.9869 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 302.2534 |  |  |  |  | 22.8723 | 23.9832 | 25.9786 | [7 empty] | 0.2462 | 0.0709 | 0.2562 | 6458.1593 | 0.3211 | 302.6612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
352 | 352 | 352 |  | 69.6331 | 69.8012 | 90.4059 | [7 empty] | 1.4683 | -8.0625 | 8.1951 | 7859.5785 | 14.6738 | 429.2408 | [5 empty] | 22.8407 | 24.0387 | 26.1458 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 302.9105 |  |  |  |  | 22.873 | 23.9862 | 25.9858 | [7 empty] | 0.2394 | 0.0681 | 0.2489 | 6459.538 | 0.3113 | 302.6749 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
353 | 353 | 353 |  | 70.0905 | 70.2634 | 91.0254 | [7 empty] | 1.4631 | -8.0973 | 8.2284 | 7862.4214 | 14.7237 | 430.0877 | [5 empty] | 22.9802 | 24.1855 | 26.3055 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 303.5676 |  |  |  |  | 23.1366 | 24.2301 | 26.3597 | [7 empty] | 0.2744 | -0.0392 | 0.2771 | 6484.2459 | 0.4104 | 303.7666 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
354 | 354 | 354 |  | 70.5545 | 70.7155 | 91.5926 | [7 empty] | 1.4897 | -8.1146 | 8.2502 | 7859.2301 | 14.7746 | 430.9113 | [5 empty] | 23.1204 | 24.333 | 26.4659 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 304.2246 |  |  |  |  | 23.3563 | 24.442 | 26.6267 | [7 empty] | 0.3038 | -0.0771 | 0.3134 | 6491.3696 | 0.4756 | 304.708 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
355 | 355 | 355 |  | 70.956 | 71.1242 | 92.1108 | [7 empty] | 1.4874 | -8.1299 | 8.2649 | 7858.2963 | 14.8086 | 431.652 | [5 empty] | 23.2613 | 24.4813 | 26.6272 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 304.8817 |  |  |  |  | 23.3603 | 24.44 | 26.6317 | [7 empty] | 0.3154 | -0.0854 | 0.3267 | 6492.4256 | 0.4954 | 304.6988 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
356 | 356 | 356 |  | 71.4256 | 71.5765 | 92.6787 | [7 empty] | 1.5211 | -8.1483 | 8.2891 | 7854.8599 | 14.8611 | 432.4672 | [5 empty] | 23.4028 | 24.6303 | 26.7892 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 305.5388 |  |  |  |  | 23.56 | 24.7327 | 26.6539 | [7 empty] | 0.2367 | 0.2019 | 0.3111 | 6426.4946 | 0.2984 | 305.9888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
357 | 357 | 357 |  | 71.8602 | 72.0213 | 93.2365 | [7 empty] | 1.5167 | -8.1615 | 8.3012 | 7853.311 | 14.9003 | 433.2646 | [5 empty] | 23.5451 | 24.78 | 26.952 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 306.1959 |  |  |  |  | 23.5604 | 24.732 | 26.6558 | [7 empty] | 0.2384 | 0.1992 | 0.3107 | 6427.0147 | 0.2978 | 305.9858 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
358 | 358 | 358 |  | 71.874 | 72.0112 | 93.2405 | [7 empty] | 1.5457 | -8.1733 | 8.3182 | 7853.7269 | 14.8599 | 433.2466 | [5 empty] | 23.688 | 24.9304 | 27.1157 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 306.8529 |  |  |  |  | 23.8558 | 24.9841 | 27.3025 | [7 empty] | 0.2313 | -0.148 | 0.2746 | 6516.4545 | 0.4253 | 307.0865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
359 | 359 | 359 |  | 72.311 | 72.4624 | 93.8084 | [7 empty] | 1.5355 | -8.187 | 8.3298 | 7852.6869 | 14.8986 | 434.0511 | [5 empty] | 23.8317 | 25.0816 | 27.2801 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 307.51 |  |  |  |  | 23.8453 | 24.975 | 27.2849 | [7 empty] | 0.2299 | -0.1407 | 0.2695 | 6514.7017 | 0.4191 | 307.047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
360 | 360 | 360 |  | 73.2784 | 73.441 | 95.0358 | [7 empty] | 1.5412 | -8.2176 | 8.3609 | 7848.6289 | 15.0474 | 435.7814 | [5 empty] | 23.976 | 25.2335 | 27.4453 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 308.1671 |  |  |  |  | 24.0822 | 25.279 | 27.5635 | [7 empty] | 0.1245 | -0.0789 | 0.1474 | 6508.596 | 0.2291 | 308.3633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
361 | 361 | 361 |  | 73.7289 | 73.8743 | 95.5944 | [7 empty] | 1.5705 | -8.2421 | 8.3904 | 7847.1681 | 15.0952 | 436.541 | [5 empty] | 24.121 | 25.3861 | 27.6113 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 308.8242 |  |  |  |  | 24.3658 | 25.536 | 27.7996 | [7 empty] | 0.2333 | -0.0521 | 0.2391 | 6491.7266 | 0.361 | 309.4662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
362 | 362 | 362 |  | 74.2298 | 74.3877 | 96.2317 | [7 empty] | 1.5659 | -8.2538 | 8.4011 | 7844.7846 | 15.1457 | 437.4359 | [5 empty] | 24.2668 | 25.5395 | 27.7781 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 309.4812 |  |  |  |  | 24.3596 | 25.5261 | 27.7868 | [7 empty] | 0.2417 | -0.0512 | 0.2471 | 6490.7408 | 0.3678 | 309.424 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
363 | 363 | 363 |  | 74.1836 | 74.3709 | 96.2206 | [7 empty] | 1.5236 | -8.2533 | 8.3928 | 7847.9725 | 15.0815 | 437.4068 | [5 empty] | 24.4132 | 25.6936 | 27.9458 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 310.1383 |  |  |  |  | 24.5435 | 25.7449 | 27.8072 | [7 empty] | 0.2649 | 0.1462 | 0.3025 | 6439.381 | 0.3242 | 310.3561 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
364 | 364 | 364 |  | 74.6602 | 74.8439 | 96.8202 | [7 empty] | 1.5372 | -8.2725 | 8.4141 | 7846.2255 | 15.1306 | 438.2268 | [5 empty] | 24.5604 | 25.8485 | 28.1142 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 310.7954 |  |  |  |  | 24.5501 | 25.7496 | 27.8263 | [7 empty] | 0.2647 | 0.1332 | 0.2964 | 6442.612 | 0.3269 | 310.3759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
365 | 365 | 365 |  | 75.1725 | 75.3453 | 97.4373 | [7 empty] | 1.5649 | -8.285 | 8.4315 | 7841.8101 | 15.1866 | 439.0909 | [5 empty] | 24.7083 | 26.0042 | 28.2835 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 311.4525 |  |  |  |  | 24.8848 | 26.0173 | 28.3313 | [7 empty] | 0.3734 | -0.0766 | 0.3812 | 6485.2258 | 0.5613 | 311.5078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
366 | 366 | 366 |  | 76.1143 | 76.2824 | 98.66 | [7 empty] | 1.5809 | -8.3389 | 8.4875 | 7842.5828 | 15.3336 | 440.6928 | [5 empty] | 24.8568 | 26.1605 | 28.4536 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 312.1095 |  |  |  |  | 24.9288 | 26.1817 | 28.3459 | [7 empty] | 0.1697 | 0.0984 | 0.1961 | 6460.2398 | 0.2069 | 312.1982 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
367 | 367 | 367 |  | 76.5959 | 76.7642 | 99.2857 | [7 empty] | 1.5861 | -8.3646 | 8.5137 | 7842.8188 | 15.383 | 441.5097 | [5 empty] | 25.0062 | 26.3177 | 28.6245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 312.7666 |  |  |  |  | 25.1835 | 26.4202 | 28.7415 | [7 empty] | 0.1849 | -0.0278 | 0.187 | 6490.223 | 0.2754 | 313.1934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
368 | 368 | 368 |  | 76.5968 | 76.7671 | 99.2854 | [7 empty] | 1.5843 | -8.3626 | 8.5113 | 7842.495 | 15.332 | 441.5145 | [5 empty] | 25.1562 | 26.4756 | 28.7963 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 313.4237 |  |  |  |  | 25.1862 | 26.4236 | 28.7432 | [7 empty] | 0.1841 | -0.0258 | 0.1859 | 6489.8113 | 0.2712 | 313.2077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
369 | 369 | 369 |  | 76.8763 | 77.0122 | 99.9059 | [7 empty] | 1.5692 | -8.5243 | 8.6675 | 7874.525 | 15.3693 | 441.9283 | [5 empty] | 25.3069 | 26.6342 | 28.9688 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 314.0808 |  |  |  |  | 25.4012 | 26.7298 | 28.7773 | [7 empty] | 0.1155 | 0.2533 | 0.2783 | 6427.8382 | 0.2369 | 314.4748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
370 | 370 | 370 |  | 77.3966 | 77.532 | 100.572 | [7 empty] | 1.5777 | -8.5473 | 8.6917 | 7873.5103 | 15.4251 | 442.802 | [5 empty] | 25.4584 | 26.7937 | 29.1422 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 314.7378 |  |  |  |  | 25.3967 | 26.7313 | 28.7773 | [7 empty] | 0.1023 | 0.2563 | 0.276 | 6428.2644 | 0.2365 | 314.481 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
371 | 371 | 371 |  | 77.7024 | 77.7963 | 101.1531 | [7 empty] | 1.5858 | -8.6795 | 8.8232 | 7897.603 | 15.4633 | 443.2444 | [5 empty] | 25.6107 | 26.9539 | 29.3165 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 315.3949 |  |  |  |  | 25.627 | 26.9722 | 29.0495 | [7 empty] | 0.1014 | 0.2462 | 0.2663 | 6431.1306 | 0.2261 | 315.4698 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
372 | 372 | 372 |  | 78.2108 | 78.3108 | 101.8315 | [7 empty] | 1.5813 | -8.7096 | 8.8519 | 7899.0076 | 15.5162 | 444.1017 | [5 empty] | 25.7636 | 27.1149 | 29.4916 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 316.052 |  |  |  |  | 25.915 | 27.3077 | 29.468 | [7 empty] | 0.0105 | 0.2079 | 0.2082 | 6448.7234 | 0.2222 | 316.835 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
373 | 373 | 373 |  | 78.683 | 78.7836 | 102.4287 | [7 empty] | 1.5894 | -8.7256 | 8.8692 | 7897.051 | 15.5602 | 444.8851 | [5 empty] | 25.9173 | 27.2766 | 29.6675 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 316.709 |  |  |  |  | 25.9149 | 27.3054 | 29.4608 | [7 empty] | 0.0172 | 0.2113 | 0.2119 | 6447.3303 | 0.211 | 316.8256 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
374 | 374 | 374 |  | 79.1536 | 79.2737 | 103.0352 | [7 empty] | 1.5758 | -8.7334 | 8.8744 | 7894.8552 | 15.5994 | 445.6928 | [5 empty] | 26.0718 | 27.4392 | 29.8443 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 317.3661 |  |  |  |  | 26.1472 | 27.551 | 29.7451 | [7 empty] | 0.0085 | 0.1961 | 0.1963 | 6451.959 | 0.2036 | 317.8164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
375 | 375 | 375 |  | 79.6369 | 79.7587 | 103.6956 | [7 empty] | 1.5727 | -8.7718 | 8.9117 | 7898.2185 | 15.6486 | 446.4877 | [5 empty] | 26.2269 | 27.6025 | 30.0219 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 318.0232 |  |  |  |  | 26.1489 | 27.5545 | 29.7471 | [7 empty] | 0.0053 | 0.1981 | 0.1981 | 6451.7876 | 0.2044 | 317.8303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
376 | 376 | 376 |  | 80.1635 | 80.2726 | 104.3817 | [7 empty] | 1.5911 | -8.8082 | 8.9507 | 7899.3343 | 15.7076 | 447.3255 | [5 empty] | 26.3829 | 27.7666 | 30.2004 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 318.6803 |  |  |  |  | 26.4506 | 27.812 | 30.0091 | [7 empty] | 0.1421 | 0.1965 | 0.2425 | 6440.5605 | 0.2033 | 318.8613 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
377 | 377 | 377 |  | 80.6514 | 80.7968 | 104.762 | [7 empty] | 1.6117 | -8.69 | 8.8382 | 7868.9172 | 15.7262 | 448.1752 | [5 empty] | 26.5395 | 27.9315 | 30.3798 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 319.3373 |  |  |  |  | 26.6843 | 28.0405 | 30.2852 | [7 empty] | 0.1696 | 0.1679 | 0.2386 | 6445.2267 | 0.2156 | 319.7701 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
378 | 378 | 378 |  | 80.6741 | 80.8097 | 104.7673 | [7 empty] | 1.6268 | -8.6869 | 8.8379 | 7867.0824 | 15.6801 | 448.196 | [5 empty] | 26.697 | 28.0972 | 30.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 319.9944 |  |  |  |  | 26.6883 | 28.0462 | 30.3013 | [7 empty] | 0.1628 | 0.1599 | 0.2282 | 6447.713 | 0.2041 | 319.7925 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
379 | 379 | 379 |  | 81.6177 | 81.7757 | 105.716 | [7 empty] | 1.6708 | -8.5919 | 8.7528 | 7836.0796 | 15.7925 | 449.7491 | [5 empty] | 26.8552 | 28.2637 | 30.7411 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 320.6515 |  |  |  |  | 27.0519 | 28.3317 | 30.8444 | [7 empty] | 0.2887 | -0.0613 | 0.2951 | 6489.605 | 0.4294 | 320.919 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
380 | 380 | 380 |  | 82.1047 | 82.2903 | 106.3842 | [7 empty] | 1.641 | -8.6139 | 8.7689 | 7837.9816 | 15.8347 | 450.5697 | [5 empty] | 27.0141 | 28.431 | 30.923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 321.3086 |  |  |  |  | 27.098 | 28.4853 | 30.8613 | [7 empty] | 0.1156 | 0.092 | 0.1477 | 6468.2052 | 0.1408 | 321.5213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
381 | 381 | 381 |  | 82.5001 | 82.7792 | 107.0733 | [7 empty] | 1.516 | -8.6494 | 8.7812 | 7849.487 | 15.8522 | 451.3452 | [5 empty] | 27.1738 | 28.5991 | 31.1059 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 321.9656 |  |  |  |  | 27.2162 | 28.7426 | 31.1558 | [7 empty] | -0.1742 | 0.1144 | 0.2085 | 6487.8954 | 0.3175 | 322.5242 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
382 | 382 | 382 |  | 83.0553 | 83.334 | 107.8078 | [7 empty] | 1.5202 | -8.6839 | 8.816 | 7851.1103 | 15.913 | 452.2203 | [5 empty] | 27.3343 | 28.768 | 31.2896 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 322.6227 |  |  |  |  | 27.2218 | 28.7482 | 31.1562 | [7 empty] | -0.1719 | 0.1191 | 0.2091 | 6486.5867 | 0.3142 | 322.5461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
383 | 383 | 383 |  | 83.9092 | 84.2769 | 109.1136 | [7 empty] | 1.4023 | -8.7548 | 8.8664 | 7865.0484 | 16.0256 | 453.6959 | [5 empty] | 27.4956 | 28.9377 | 31.4742 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 323.2798 |  |  |  |  | 27.4564 | 28.9813 | 31.4441 | [7 empty] | -0.1537 | 0.0866 | 0.1764 | 6492.7498 | 0.2659 | 323.4484 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
384 | 384 | 384 |  | 84.3561 | 84.6047 | 109.7057 | [7 empty] | 1.5233 | -8.864 | 8.9939 | 7875.2422 | 16.0917 | 454.2055 | [5 empty] | 27.6576 | 29.1082 | 31.6596 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 323.9369 |  |  |  |  | 27.4634 | 28.9895 | 31.4561 | [7 empty] | -0.1564 | 0.0841 | 0.1776 | 6493.5553 | 0.2703 | 323.4796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
385 | 385 | 385 |  | 84.8748 | 85.1205 | 110.4059 | [7 empty] | 1.5268 | -8.9034 | 9.0333 | 7878.1915 | 16.1454 | 455.0039 | [5 empty] | 27.8204 | 29.2795 | 31.846 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 324.5939 |  |  |  |  | 28.0022 | 29.4372 | 31.7766 | [7 empty] | 0.1551 | 0.1896 | 0.2449 | 6442.8676 | 0.2129 | 325.1956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
386 | 386 | 386 |  | 85.3336 | 85.4526 | 111.085 | [7 empty] | 1.6403 | -9.0496 | 9.197 | 7896.1776 | 16.2203 | 455.5155 | [5 empty] | 27.984 | 29.4517 | 32.0333 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 325.251 |  |  |  |  | 28.005 | 29.4384 | 31.7731 | [7 empty] | 0.1604 | 0.193 | 0.251 | 6441.6231 | 0.2115 | 325.2002 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
387 | 387 | 387 |  | 85.8752 | 85.9937 | 111.7777 | [7 empty] | 1.6487 | -9.0711 | 9.2197 | 7895.0074 | 16.2742 | 456.3456 | [5 empty] | 28.1484 | 29.6247 | 32.2214 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 325.9081 |  |  |  |  | 28.09 | 29.6074 | 32.0391 | [7 empty] | -0.0366 | 0.1458 | 0.1503 | 6469.2126 | 0.18 | 325.8427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
388 | 388 | 388 |  | 86.3928 | 86.5091 | 112.4272 | [7 empty] | 1.6609 | -9.0872 | 9.2378 | 7892.7671 | 16.3226 | 457.1318 | [5 empty] | 28.3135 | 29.7985 | 32.4105 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 326.5652 |  |  |  |  | 28.3337 | 29.8521 | 32.4446 | [7 empty] | -0.0596 | 0.0281 | 0.0658 | 6498.5006 | 0.1003 | 326.767 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
389 | 389 | 389 |  | 86.9091 | 87.0323 | 113.0469 | [7 empty] | 1.6695 | -9.0846 | 9.2367 | 7887.0632 | 16.3663 | 457.9259 | [5 empty] | 28.4795 | 29.9732 | 32.6004 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 327.2223 |  |  |  |  | 28.6043 | 30.1137 | 32.4642 | [7 empty] | 0.0802 | 0.238 | 0.2512 | 6438.7319 | 0.2186 | 327.7489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
390 | 390 | 390 |  | 87.4639 | 87.6069 | 113.7491 | [7 empty] | 1.6597 | -9.0895 | 9.2398 | 7883.733 | 16.4166 | 458.7931 | [5 empty] | 28.6462 | 30.1487 | 32.7913 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 327.8794 |  |  |  |  | 28.6058 | 30.1168 | 32.4658 | [7 empty] | 0.0777 | 0.2398 | 0.2521 | 6438.5419 | 0.2154 | 327.7602 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
391 | 391 | 391 |  | 87.4873 | 87.6232 | 113.8094 | [7 empty] | 1.661 | -9.1086 | 9.2588 | 7887.2317 | 16.3723 | 458.8176 | [5 empty] | 28.8138 | 30.325 | 32.9831 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 328.5364 |  |  |  |  | 28.8426 | 30.3603 | 32.7468 | [7 empty] | 0.0838 | 0.2243 | 0.2395 | 6441.8013 | 0.2008 | 328.6676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
392 | 392 | 392 |  | 88.0128 | 88.145 | 114.473 | [7 empty] | 1.6739 | -9.1278 | 9.28 | 7885.5807 | 16.4218 | 459.6005 | [5 empty] | 28.9821 | 30.5021 | 33.1758 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 329.1935 |  |  |  |  | 29.2012 | 30.6636 | 33.2133 | [7 empty] | 0.1907 | 0.0938 | 0.2125 | 6462.8278 | 0.2327 | 329.7896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
393 | 393 | 393 |  | 88.4061 | 88.6292 | 115.1572 | [7 empty] | 1.5564 | -9.1616 | 9.2929 | 7896.1317 | 16.4371 | 460.3235 | [5 empty] | 29.1512 | 30.6802 | 33.3694 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 329.8506 |  |  |  |  | 29.1791 | 30.6468 | 33.1726 | [7 empty] | 0.185 | 0.1136 | 0.217 | 6458.8125 | 0.2179 | 329.7276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
394 | 394 | 394 |  | 88.8927 | 89.1337 | 115.7501 | [7 empty] | 1.5523 | -9.1555 | 9.2862 | 7890.9175 | 16.4723 | 461.0728 | [5 empty] | 29.3212 | 30.859 | 33.5639 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 330.5077 |  |  |  |  | 29.4757 | 31.0174 | 33.4971 | [7 empty] | 0.09 | 0.1911 | 0.2112 | 6449.4098 | 0.1801 | 331.087 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
395 | 395 | 395 |  | 89.3391 | 89.7056 | 116.5203 | [7 empty] | 1.4001 | -9.1762 | 9.2824 | 7900.528 | 16.4922 | 461.9179 | [5 empty] | 29.4919 | 31.0387 | 33.7594 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 331.1648 |  |  |  |  | 29.4683 | 31.0065 | 33.4797 | [7 empty] | 0.0983 | 0.1948 | 0.2182 | 6447.8942 | 0.1772 | 331.0472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
396 | 396 | 396 |  | 89.9481 | 90.3092 | 117.3271 | [7 empty] | 1.4096 | -9.2152 | 9.3224 | 7902.3025 | 16.5597 | 462.8047 | [5 empty] | 29.6635 | 31.2193 | 33.9558 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 331.8219 |  |  |  |  | 29.7208 | 31.2588 | 33.9008 | [7 empty] | 0.0759 | 0.0731 | 0.1053 | 6477.2606 | 0.0934 | 331.9652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
397 | 397 | 397 |  | 90.8843 | 91.171 | 118.3215 | [7 empty] | 1.5339 | -9.2121 | 9.3389 | 7885.9925 | 16.6886 | 464.0616 | [5 empty] | 29.8359 | 31.4007 | 34.1531 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 332.479 |  |  |  |  | 29.7296 | 31.2653 | 33.9058 | [7 empty] | 0.0823 | 0.0741 | 0.1108 | 6476.499 | 0.1089 | 331.9889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
398 | 398 | 398 |  | 91.3397 | 91.5091 | 118.6023 | [7 empty] | 1.7096 | -9.1764 | 9.3343 | 7864.4716 | 16.7273 | 464.5519 | [5 empty] | 30.0091 | 31.583 | 34.3514 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 333.136 |  |  |  |  | 30.0238 | 31.6306 | 34.2227 | [7 empty] | -0.0052 | 0.1518 | 0.1519 | 6466.3895 | 0.1587 | 333.3072 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
399 | 399 | 399 |  | 91.8744 | 92.0393 | 119.3172 | [7 empty] | 1.7155 | -9.2132 | 9.3715 | 7866.805 | 16.7792 | 465.3174 | [5 empty] | 30.1831 | 31.7662 | 34.5506 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 333.7931 |  |  |  |  | 30.2934 | 31.8863 | 34.6561 | [7 empty] | 0.0002 | 0.0209 | 0.0209 | 6495.3047 | 0.045 | 334.2223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
400 | 400 | 400 |  | 91.8621 | 92.0451 | 119.2709 | [7 empty] | 1.7039 | -9.1876 | 9.3443 | 7862.6826 | 16.7172 | 465.3258 | [5 empty] | 30.358 | 31.9502 | 34.7508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 334.4502 |  |  |  |  | 30.3401 | 32.0637 | 34.6604 | [7 empty] | -0.1979 | 0.2024 | 0.2831 | 6470.9468 | 0.4068 | 334.8539 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
401 | 401 | 401 |  | 92.3919 | 92.5709 | 120.0203 | [7 empty] | 1.7014 | -9.2413 | 9.3966 | 7868.8189 | 16.7704 | 466.0812 | [5 empty] | 30.5337 | 32.1351 | 34.9519 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 335.1073 |  |  |  |  | 30.6012 | 32.3324 | 34.9705 | [7 empty] | -0.1906 | 0.186 | 0.2663 | 6474.1121 | 0.3878 | 335.805 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
402 | 402 | 402 |  | 92.9478 | 93.1211 | 120.7385 | [7 empty] | 1.7132 | -9.2691 | 9.4261 | 7868.9139 | 16.8242 | 466.8675 | [5 empty] | 30.7102 | 32.3209 | 35.1539 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 335.7644 |  |  |  |  | 30.5948 | 32.3257 | 34.9632 | [7 empty] | -0.1907 | 0.186 | 0.2664 | 6474.108 | 0.3824 | 335.7814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
403 | 403 | 403 |  | 93.5052 | 93.6792 | 121.3946 | [7 empty] | 1.731 | -9.2654 | 9.4257 | 7862.6142 | 16.8723 | 467.6608 | [5 empty] | 30.8876 | 32.5076 | 35.357 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 336.4215 |  |  |  |  | 30.8616 | 32.5944 | 35.2734 | [7 empty] | -0.1713 | 0.1681 | 0.24 | 6476.6136 | 0.3453 | 336.726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
404 | 404 | 404 |  | 94.0879 | 94.2937 | 122.148 | [7 empty] | 1.7078 | -9.2703 | 9.4263 | 7860.2678 | 16.9229 | 468.5295 | [5 empty] | 31.0658 | 32.6951 | 35.5609 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 337.0786 |  |  |  |  | 31.114 | 32.8526 | 35.5764 | [7 empty] | -0.1633 | 0.1484 | 0.2206 | 6480.3953 | 0.3222 | 337.628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
405 | 405 | 405 |  | 94.6848 | 94.8882 | 123.0021 | [7 empty] | 1.7012 | -9.3327 | 9.4865 | 7867.7846 | 16.9882 | 469.3651 | [5 empty] | 31.2448 | 32.8835 | 35.7659 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 337.7357 |  |  |  |  | 31.1159 | 32.8567 | 35.5938 | [7 empty] | -0.1717 | 0.1387 | 0.2207 | 6483.193 | 0.3207 | 337.6421 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
406 | 406 | 406 |  | 95.177 | 95.377 | 123.6601 | [7 empty] | 1.7059 | -9.3653 | 9.5194 | 7869.7749 | 17.0295 | 470.0487 | [5 empty] | 31.4247 | 33.0729 | 35.9718 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 338.3928 |  |  |  |  | 31.3734 | 33.1264 | 35.877 | [7 empty] | -0.1652 | 0.1458 | 0.2203 | 6481.1996 | 0.3182 | 338.5781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
407 | 407 | 407 |  | 95.7336 | 95.9281 | 124.3649 | [7 empty] | 1.72 | -9.3864 | 9.5427 | 7868.5431 | 17.0808 | 470.8157 | [5 empty] | 31.6055 | 33.2631 | 36.1787 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 339.0499 |  |  |  |  | 31.6242 | 33.3855 | 36.1885 | [7 empty] | -0.1644 | 0.1211 | 0.2042 | 6486.6054 | 0.2997 | 339.4712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
408 | 408 | 408 |  | 96.261 | 96.4416 | 125.0347 | [7 empty] | 1.741 | -9.4129 | 9.5725 | 7868.1488 | 17.128 | 471.5268 | [5 empty] | 31.7871 | 33.4542 | 36.3866 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 339.707 |  |  |  |  | 31.6322 | 33.397 | 36.1944 | [7 empty] | -0.1685 | 0.1268 | 0.2109 | 6485.6669 | 0.307 | 339.5105 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
409 | 409 | 409 |  | 96.644 | 96.8054 | 125.777 | [7 empty] | 1.7169 | -9.5449 | 9.6981 | 7891.5547 | 17.1653 | 472.0286 | [5 empty] | 31.9695 | 33.6463 | 36.5955 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 340.3641 |  |  |  |  | 31.9974 | 33.7129 | 36.6487 | [7 empty] | -0.0677 | 0.024 | 0.0718 | 6500.1344 | 0.1061 | 340.5913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
410 | 410 | 410 |  | 96.6257 | 96.7753 | 125.7502 | [7 empty] | 1.7281 | -9.5503 | 9.7054 | 7892.0639 | 17.1094 | 471.9871 | [5 empty] | 32.1529 | 33.8392 | 36.8053 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 341.0212 |  |  |  |  | 32.2633 | 33.9986 | 36.9499 | [7 empty] | -0.0761 | 0.0327 | 0.0828 | 6498.9119 | 0.1309 | 341.5618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
411 | 411 | 411 |  | 97.1871 | 97.3489 | 126.4554 | [7 empty] | 1.727 | -9.5574 | 9.7122 | 7889.0212 | 17.1565 | 472.7751 | [5 empty] | 32.3371 | 34.0331 | 37.0162 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 341.6783 |  |  |  |  | 32.2658 | 33.9969 | 36.9439 | [7 empty] | -0.0662 | 0.0349 | 0.0748 | 6497.6533 | 0.1099 | 341.556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
412 | 412 | 412 |  | 98.0917 | 98.2002 | 127.908 | [7 empty] | 1.7335 | -9.7462 | 9.8992 | 7917.2323 | 17.2997 | 473.9369 | [5 empty] | 32.5221 | 34.2278 | 37.228 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 342.3355 |  |  |  |  | 32.621 | 34.3059 | 37.3592 | [7 empty] | 0.0361 | -0.0417 | 0.0552 | 6506.1755 | 0.0814 | 342.5979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
413 | 413 | 413 |  | 98.6516 | 98.8465 | 128.3651 | [7 empty] | 1.7099 | -9.6042 | 9.7553 | 7887.4185 | 17.3159 | 474.8129 | [5 empty] | 32.7081 | 34.4235 | 37.4409 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 342.9926 |  |  |  |  | 32.91 | 34.5986 | 37.6744 | [7 empty] | 0.0596 | -0.042 | 0.0729 | 6504.3634 | 0.1196 | 343.5778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
414 | 414 | 414 |  | 98.6159 | 98.7684 | 128.326 | [7 empty] | 1.7467 | -9.6325 | 9.7895 | 7890.8105 | 17.2628 | 474.7073 | [5 empty] | 32.8949 | 34.6202 | 37.6547 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 343.6497 |  |  |  |  | 32.9174 | 34.6101 | 37.6975 | [7 empty] | 0.0489 | -0.0491 | 0.0693 | 6506.7369 | 0.0986 | 343.6161 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
415 | 415 | 415 |  | 99.1628 | 99.3169 | 129.0324 | [7 empty] | 1.7515 | -9.6537 | 9.8114 | 7890.2892 | 17.3094 | 475.4473 | [5 empty] | 33.0826 | 34.8177 | 37.8696 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 344.3068 |  |  |  |  | 33.1861 | 34.8867 | 37.9894 | [7 empty] | 0.0636 | -0.0436 | 0.0771 | 6504.3892 | 0.114 | 344.5357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
416 | 416 | 416 |  | 99.686 | 99.9006 | 129.467 | [7 empty] | 1.7465 | -9.5379 | 9.6965 | 7864.9641 | 17.3251 | 476.2308 | [5 empty] | 33.2712 | 35.0162 | 38.0855 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 344.9639 |  |  |  |  | 33.4547 | 35.1561 | 38.2848 | [7 empty] | 0.0886 | -0.0485 | 0.1009 | 6503.472 | 0.1529 | 345.4254 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
417 | 417 | 417 |  | 100.2621 | 100.4871 | 130.0997 | [7 empty] | 1.7639 | -9.5094 | 9.6716 | 7854.3814 | 17.3683 | 477.0139 | [5 empty] | 33.4606 | 35.2156 | 38.3024 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 345.621 |  |  |  |  | 33.4561 | 35.1685 | 38.289 | [7 empty] | 0.0702 | -0.0387 | 0.0802 | 6502.8141 | 0.1174 | 345.4663 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
418 | 418 | 418 |  | 100.6989 | 101.037 | 130.887 | [7 empty] | 1.6265 | -9.5482 | 9.6858 | 7866.3662 | 17.3868 | 477.7445 | [5 empty] | 33.651 | 35.4159 | 38.5203 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 346.2782 |  |  |  |  | 33.7692 | 35.5725 | 38.6142 | [7 empty] | -0.0381 | 0.0652 | 0.0755 | 6489.1492 | 0.1109 | 346.7896 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
419 | 419 | 419 |  | 101.6476 | 102.0593 | 132.379 | [7 empty] | 1.5237 | -9.6501 | 9.7696 | 7884.1407 | 17.511 | 479.0932 | [5 empty] | 33.8423 | 35.6172 | 38.7392 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 346.9353 |  |  |  |  | 33.7681 | 35.5707 | 38.6196 | [7 empty] | -0.0391 | 0.0595 | 0.0712 | 6490.4299 | 0.0966 | 346.7838 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
420 | 420 | 420 |  | 102.2591 | 102.6847 | 133.145 | [7 empty] | 1.5231 | -9.6566 | 9.776 | 7880.8444 | 17.5648 | 479.9124 | [5 empty] | 34.0344 | 35.8195 | 38.9592 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 347.5924 |  |  |  |  | 34.0515 | 35.8573 | 38.9184 | [7 empty] | -0.0123 | 0.0661 | 0.0673 | 6487.0295 | 0.0759 | 347.7149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
421 | 421 | 421 |  | 102.7291 | 103.0377 | 133.8119 | [7 empty] | 1.622 | -9.772 | 9.9057 | 7892.8679 | 17.6199 | 480.3728 | [5 empty] | 34.2275 | 36.0227 | 39.1802 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 348.2495 |  |  |  |  | 34.3676 | 36.2186 | 39.3755 | [7 empty] | -0.0875 | 0.0247 | 0.0909 | 6501.4853 | 0.1422 | 348.8803 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
422 | 422 | 422 |  | 103.8745 | 104.0551 | 135.4263 | [7 empty] | 1.7245 | -9.9503 | 10.0987 | 7911.289 | 17.8055 | 481.6918 | [5 empty] | 34.4215 | 36.2268 | 39.4022 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 348.9067 |  |  |  |  | 34.3629 | 36.2164 | 39.368 | [7 empty] | -0.0912 | 0.0292 | 0.0957 | 6500.8238 | 0.136 | 348.8733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
423 | 423 | 423 |  | 104.4806 | 104.673 | 136.2086 | [7 empty] | 1.7208 | -9.9665 | 10.1139 | 7909.9672 | 17.8585 | 482.4873 | [5 empty] | 34.6163 | 36.4319 | 39.6253 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 349.5638 |  |  |  |  | 34.4349 | 36.4197 | 39.4065 | [7 empty] | -0.2778 | 0.1954 | 0.3396 | 6480.3092 | 0.4847 | 349.5248 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
424 | 424 | 424 |  | 104.4493 | 104.6082 | 136.1812 | [7 empty] | 1.7477 | -9.9909 | 10.1426 | 7913.1477 | 17.8032 | 482.4041 | [5 empty] | 34.8121 | 36.638 | 39.8494 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 350.2209 |  |  |  |  | 34.7018 | 36.6831 | 39.7148 | [7 empty] | -0.2503 | 0.1743 | 0.305 | 6482.6834 | 0.4355 | 350.3644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
425 | 425 | 425 |  | 105.1 | 105.2769 | 136.9807 | [7 empty] | 1.7463 | -9.9887 | 10.1402 | 7908.0202 | 17.8604 | 483.2608 | [5 empty] | 35.0089 | 36.845 | 40.0746 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 350.8781 |  |  |  |  | 35.0003 | 36.9654 | 40.1725 | [7 empty] | -0.2356 | 0.0547 | 0.2418 | 6506.4043 | 0.3379 | 351.2588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
426 | 426 | 426 |  | 105.6844 | 105.8784 | 137.7065 | [7 empty] | 1.7427 | -9.9894 | 10.1403 | 7904.0739 | 17.906 | 484.0272 | [5 empty] | 35.2065 | 37.053 | 40.3008 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 351.5352 |  |  |  |  | 35.2471 | 37.244 | 40.1795 | [7 empty] | -0.1786 | 0.2773 | 0.3298 | 6456.3859 | 0.4382 | 352.1357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
427 | 427 | 427 |  | 106.2786 | 106.45 | 138.4391 | [7 empty] | 1.7752 | -10.0122 | 10.1684 | 7902.0663 | 17.9597 | 484.7518 | [5 empty] | 35.4051 | 37.262 | 40.5281 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 352.1923 |  |  |  |  | 35.248 | 37.2491 | 40.1941 | [7 empty] | -0.1893 | 0.2717 | 0.3311 | 6458.3291 | 0.4412 | 352.152 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
428 | 428 | 428 |  | 106.9229 | 107.1367 | 139.2115 | [7 empty] | 1.7557 | -9.9878 | 10.141 | 7894.1187 | 18.0097 | 485.6178 | [5 empty] | 35.6046 | 37.472 | 40.7565 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 352.8495 |  |  |  |  | 35.5311 | 37.5358 | 40.5092 | [7 empty] | -0.1683 | 0.2655 | 0.3144 | 6458.1866 | 0.4131 | 353.0487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
429 | 429 | 429 |  | 106.8949 | 107.1241 | 139.1972 | [7 empty] | 1.7381 | -9.986 | 10.1362 | 7895.0064 | 17.9465 | 485.602 | [5 empty] | 35.805 | 37.6829 | 40.9859 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 353.5066 |  |  |  |  | 35.8433 | 37.825 | 40.9987 | [7 empty] | -0.1475 | 0.1273 | 0.1948 | 6484.9315 | 0.2781 | 353.9475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
430 | 430 | 430 |  | 107.7945 | 108.2011 | 140.3102 | [7 empty] | 1.603 | -9.8949 | 10.0239 | 7879.9152 | 18.0215 | 486.9504 | [5 empty] | 36.0064 | 37.8948 | 41.2165 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 354.1638 |  |  |  |  | 35.975 | 38.0486 | 41.3474 | [7 empty] | -0.3389 | 0.0696 | 0.346 | 6510.9469 | 0.4763 | 354.6386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
431 | 431 | 431 |  | 108.1795 | 108.7314 | 140.775 | [7 empty] | 1.4877 | -9.8102 | 9.9224 | 7868.6011 | 18.0099 | 487.6098 | [5 empty] | 36.2087 | 38.1078 | 41.448 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 354.8209 |  |  |  |  | 35.9553 | 38.0385 | 41.3242 | [7 empty] | -0.3551 | 0.0809 | 0.3642 | 6509.8313 | 0.5016 | 354.6074 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
432 | 432 | 432 |  | 108.1057 | 108.6036 | 140.6312 | [7 empty] | 1.5419 | -9.8206 | 9.9409 | 7867.8911 | 17.9445 | 487.4512 | [5 empty] | 36.412 | 38.3217 | 41.6807 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 355.478 |  |  |  |  | 36.4124 | 38.3913 | 41.8167 | [7 empty] | -0.1475 | -0.0278 | 0.1501 | 6516.5902 | 0.1805 | 355.6913 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
433 | 433 | 433 |  | 108.7896 | 109.3114 | 141.4947 | [7 empty] | 1.533 | -9.8255 | 9.9443 | 7864.5992 | 18.0069 | 488.3278 | [5 empty] | 36.6162 | 38.5366 | 41.9145 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 356.1352 |  |  |  |  | 36.727 | 38.7158 | 41.8496 | [7 empty] | -0.037 | 0.2023 | 0.2056 | 6461.952 | 0.2312 | 356.6808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
434 | 434 | 434 |  | 109.9818 | 110.3726 | 143.09 | [7 empty] | 1.6496 | -9.9717 | 10.1072 | 7875.9802 | 18.1894 | 489.6328 | [5 empty] | 36.8213 | 38.7525 | 42.1493 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 356.7924 |  |  |  |  | 36.7308 | 38.7112 | 41.853 | [7 empty] | -0.0235 | 0.1943 | 0.1957 | 6462.5751 | 0.2068 | 356.6669 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
435 | 435 | 435 |  | 110.4253 | 110.6726 | 143.7063 | [7 empty] | 1.7697 | -10.0907 | 10.2447 | 7887.4201 | 18.2369 | 489.9996 | [5 empty] | 37.0275 | 38.9695 | 42.3853 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 357.4495 |  |  |  |  | 37.1508 | 39.1332 | 42.8063 | [7 empty] | -0.1363 | -0.1668 | 0.2153 | 6543.8114 | 0.178 | 357.9435 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
436 | 436 | 436 |  | 111.0328 | 111.2803 | 144.4425 | [7 empty] | 1.7843 | -10.095 | 10.2514 | 7883.2188 | 18.2859 | 490.7399 | [5 empty] | 37.2346 | 39.1874 | 42.6223 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 358.1067 |  |  |  |  | 37.1443 | 39.1296 | 42.8029 | [7 empty] | -0.1425 | -0.1664 | 0.2191 | 6544.2066 | 0.1765 | 357.9327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
437 | 437 | 437 |  | 111.6302 | 111.8953 | 145.2501 | [7 empty] | 1.7695 | -10.1211 | 10.2746 | 7884.6597 | 18.3349 | 491.4856 | [5 empty] | 37.4426 | 39.4064 | 42.8605 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 358.7638 |  |  |  |  | 37.6802 | 39.5344 | 43.1527 | [7 empty] | 0.178 | -0.1369 | 0.2246 | 6514.5134 | 0.318 | 359.1467 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
438 | 438 | 438 |  | 111.6558 | 111.928 | 145.2188 | [7 empty] | 1.7748 | -10.0931 | 10.2479 | 7879.2229 | 18.277 | 491.525 | [5 empty] | 37.6516 | 39.6264 | 43.0998 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 359.421 |  |  |  |  | 37.8449 | 39.8908 | 43.5113 | [7 empty] | -0.149 | -0.0745 | 0.1666 | 6525.7332 | 0.1858 | 360.2068 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
439 | 439 | 439 |  | 112.8157 | 113.0746 | 146.8804 | [7 empty] | 1.7704 | -10.2075 | 10.3599 | 7891.9728 | 18.4381 | 492.9049 | [5 empty] | 37.8616 | 39.8474 | 43.3402 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 360.0782 |  |  |  |  | 37.8613 | 39.9056 | 43.5358 | [7 empty] | -0.147 | -0.081 | 0.1678 | 6526.8862 | 0.1663 | 360.2507 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
440 | 440 | 440 |  | 112.7792 | 113.0837 | 146.7178 | [7 empty] | 1.7512 | -10.1351 | 10.2853 | 7880.4903 | 18.3602 | 492.9158 | [5 empty] | 38.0726 | 40.0694 | 43.5817 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 360.7353 |  |  |  |  | 38.1358 | 40.1839 | 43.871 | [7 empty] | -0.1368 | -0.1062 | 0.1731 | 6531.0973 | 0.1577 | 361.0728 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
441 | 441 | 441 |  | 113.402 | 113.7171 | 147.6191 | [7 empty] | 1.7325 | -10.1895 | 10.3357 | 7886.9933 | 18.4172 | 493.6726 | [5 empty] | 38.2846 | 40.2925 | 43.8243 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 361.3925 |  |  |  |  | 38.4111 | 40.4623 | 44.2043 | [7 empty] | -0.1249 | -0.1299 | 0.1802 | 6534.8607 | 0.1557 | 361.8906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
442 | 442 | 442 |  | 113.7637 | 114.1814 | 148.0507 | [7 empty] | 1.6563 | -10.1296 | 10.2641 | 7878.3168 | 18.4064 | 494.225 | [5 empty] | 38.4975 | 40.5166 | 44.0681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 362.0497 |  |  |  |  | 38.4123 | 40.4623 | 44.1949 | [7 empty] | -0.1198 | -0.1235 | 0.1721 | 6533.218 | 0.1421 | 361.8906 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
443 | 443 | 443 |  | 114.4144 | 114.8489 | 148.9319 | [7 empty] | 1.6426 | -10.1599 | 10.2918 | 7880.1364 | 18.4641 | 495.0155 | [5 empty] | 38.7115 | 40.7418 | 44.313 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 362.7068 |  |  |  |  | 38.7182 | 40.7835 | 44.5471 | [7 empty] | -0.1188 | -0.1252 | 0.1726 | 6533.3539 | 0.1412 | 362.8281 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
444 | 444 | 444 |  | 114.7754 | 115.3454 | 149.3595 | [7 empty] | 1.5401 | -10.0802 | 10.1971 | 7869.5433 | 18.4486 | 495.6009 | [5 empty] | 38.9264 | 40.968 | 44.559 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 363.364 |  |  |  |  | 38.9457 | 41.0491 | 44.5759 | [7 empty] | -0.0886 | 0.0636 | 0.109 | 6493.8378 | 0.1551 | 363.5987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
445 | 445 | 445 |  | 115.4081 | 115.9619 | 150.2347 | [7 empty] | 1.5512 | -10.1355 | 10.2535 | 7874.5045 | 18.5084 | 496.3246 | [5 empty] | 39.1423 | 41.1953 | 44.8062 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 364.0212 |  |  |  |  | 39.2346 | 41.3567 | 44.953 | [7 empty] | -0.1073 | 0.0344 | 0.1127 | 6500.9039 | 0.1631 | 364.4861 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
446 | 446 | 446 |  | 115.9432 | 116.3754 | 151.0685 | [7 empty] | 1.6345 | -10.2796 | 10.4087 | 7891.5935 | 18.5697 | 496.8081 | [5 empty] | 39.3593 | 41.4236 | 45.0545 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 364.6784 |  |  |  |  | 39.5676 | 41.6756 | 45.4745 | [7 empty] | -0.1018 | -0.0944 | 0.1388 | 6525.7087 | 0.1376 | 365.4003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
447 | 447 | 447 |  | 116.5317 | 116.9745 | 151.9258 | [7 empty] | 1.6161 | -10.3318 | 10.4574 | 7897.9192 | 18.6191 | 497.5058 | [5 empty] | 39.5772 | 41.653 | 45.304 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 365.3355 |  |  |  |  | 39.5542 | 41.6634 | 45.465 | [7 empty] | -0.106 | -0.0967 | 0.1435 | 6526.473 | 0.1211 | 365.3652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
448 | 448 | 448 |  | 117.7103 | 117.994 | 153.6026 | [7 empty] | 1.7346 | -10.5239 | 10.6659 | 7917.2676 | 18.7994 | 498.6856 | [5 empty] | 39.7962 | 41.8834 | 45.5547 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 365.9927 |  |  |  |  | 39.6882 | 41.9146 | 45.839 | [7 empty] | -0.3322 | -0.1421 | 0.3613 | 6551.4281 | 0.3745 | 366.0814 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
449 | 449 | 449 |  | 118.3162 | 118.6551 | 154.1628 | [7 empty] | 1.7327 | -10.431 | 10.5739 | 7897.2802 | 18.8277 | 499.4458 | [5 empty] | 40.0162 | 42.1149 | 45.8065 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 366.6499 |  |  |  |  | 40.4964 | 42.4488 | 46.4181 | [7 empty] | 0.232 | -0.209 | 0.3123 | 6524.2025 | 0.4389 | 367.5923 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
450 | 450 | 450 |  | 118.8838 | 119.1885 | 154.9764 | [7 empty] | 1.7534 | -10.5009 | 10.6463 | 7904.6604 | 18.8775 | 500.0564 | [5 empty] | 40.2372 | 42.3475 | 46.0594 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 367.3071 |  |  |  |  | 40.4857 | 42.4336 | 46.4139 | [7 empty] | 0.2353 | -0.2184 | 0.321 | 6525.789 | 0.44 | 367.5495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
451 | 451 | 451 |  | 118.9991 | 119.3425 | 155.0446 | [7 empty] | 1.7362 | -10.453 | 10.5962 | 7896.5563 | 18.8288 | 500.2323 | [5 empty] | 40.4592 | 42.5812 | 46.3136 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 367.9643 |  |  |  |  | 40.538 | 42.6354 | 46.4235 | [7 empty] | 0.036 | -0.0414 | 0.0549 | 6505.4639 | 0.0757 | 368.1163 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
452 | 452 | 452 |  | 119.4858 | 119.8719 | 155.5238 | [7 empty] | 1.7312 | -10.3907 | 10.5339 | 7883.0326 | 18.8414 | 500.8351 | [5 empty] | 40.6822 | 42.816 | 46.5689 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 368.6215 |  |  |  |  | 40.6409 | 42.9688 | 46.4544 | [7 empty] | -0.2656 | 0.2358 | 0.3552 | 6473.3483 | 0.4883 | 369.0479 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
453 | 453 | 453 |  | 120.5926 | 120.9502 | 157.2475 | [7 empty] | 1.7178 | -10.5556 | 10.6945 | 7905.2474 | 18.9956 | 502.0556 | [5 empty] | 40.9063 | 43.0518 | 46.8254 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 369.2787 |  |  |  |  | 40.9424 | 43.2802 | 46.8201 | [7 empty] | -0.262 | 0.2151 | 0.339 | 6477.1254 | 0.4706 | 369.9123 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
454 | 454 | 454 |  | 121.225 | 121.5867 | 158.0982 | [7 empty] | 1.7158 | -10.5883 | 10.7264 | 7907.0108 | 19.048 | 502.7714 | [5 empty] | 41.1315 | 43.2887 | 47.0831 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 369.9359 |  |  |  |  | 40.9333 | 43.2729 | 46.792 | [7 empty] | -0.2602 | 0.2295 | 0.3469 | 6474.2712 | 0.4748 | 369.892 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
455 | 455 | 455 |  | 121.6787 | 121.9691 | 159.11 | [7 empty] | 1.7089 | -10.8008 | 10.9351 | 7941.2192 | 19.099 | 503.1999 | [5 empty] | 41.3576 | 43.5268 | 47.342 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 370.5931 |  |  |  |  | 41.483 | 43.7799 | 47.823 | [7 empty] | -0.271 | -0.1137 | 0.2939 | 6540.571 | 0.3123 | 371.2888 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
456 | 456 | 456 |  | 121.7163 | 122.0506 | 158.9969 | [7 empty] | 1.7001 | -10.7181 | 10.8521 | 7927.1454 | 19.0314 | 503.2911 | [5 empty] | 41.5848 | 43.7659 | 47.6021 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 371.2503 |  |  |  |  | 41.5017 | 43.8032 | 47.8474 | [7 empty] | -0.2769 | -0.1123 | 0.2988 | 6540.6909 | 0.3115 | 371.3525 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
457 | 457 | 457 |  | 122.3406 | 122.6796 | 159.8428 | [7 empty] | 1.6966 | -10.7516 | 10.8846 | 7929.1703 | 19.0818 | 503.9927 | [5 empty] | 41.8131 | 44.0061 | 47.8634 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 371.9075 |  |  |  |  | 42.3794 | 44.4022 | 48.2195 | [7 empty] | 0.3686 | 0.0077 | 0.3686 | 6473.3374 | 0.4713 | 372.9845 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
458 | 458 | 458 |  | 122.8065 | 123.2961 | 160.4775 | [7 empty] | 1.5752 | -10.6955 | 10.8109 | 7923.2001 | 19.0853 | 504.6773 | [5 empty] | 42.0424 | 44.2475 | 48.1259 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 372.5647 |  |  |  |  | 42.3808 | 44.3988 | 48.2065 | [7 empty] | 0.3798 | 0.013 | 0.38 | 6471.5804 | 0.4713 | 372.9752 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
459 | 459 | 459 |  | 123.9081 | 124.5774 | 161.8411 | [7 empty] | 1.4536 | -10.6124 | 10.7115 | 7908.7518 | 19.1925 | 506.0902 | [5 empty] | 42.2728 | 44.4899 | 48.3896 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 373.2219 |  |  |  |  | 42.4275 | 44.5932 | 48.2034 | [7 empty] | 0.1883 | 0.1888 | 0.2666 | 6451.8178 | 0.2182 | 373.501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
460 | 460 | 460 |  | 124.6476 | 125.3344 | 162.7686 | [7 empty] | 1.4529 | -10.6187 | 10.7176 | 7905.3676 | 19.2577 | 506.9187 | [5 empty] | 42.5043 | 44.7335 | 48.6546 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 373.8792 |  |  |  |  | 42.5805 | 44.8392 | 48.7164 | [7 empty] | -0.029 | 0.0412 | 0.0503 | 6494.2457 | 0.0719 | 374.1633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
461 | 461 | 461 |  | 125.2391 | 125.7675 | 163.563 | [7 empty] | 1.5806 | -10.738 | 10.8537 | 7915.1684 | 19.3202 | 507.3908 | [5 empty] | 42.7368 | 44.9782 | 48.9207 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 374.5364 |  |  |  |  | 42.6468 | 45.0796 | 48.7314 | [7 empty] | -0.2535 | 0.2429 | 0.351 | 6471.8451 | 0.4749 | 374.8078 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
462 | 462 | 462 |  | 125.8966 | 126.4542 | 164.3913 | [7 empty] | 1.5682 | -10.7371 | 10.851 | 7911.7088 | 19.3692 | 508.1361 | [5 empty] | 42.9704 | 45.2241 | 49.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 375.1936 |  |  |  |  | 42.9506 | 45.3864 | 49.0776 | [7 empty] | -0.234 | 0.2309 | 0.3287 | 6472.8415 | 0.4449 | 375.6259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
463 | 463 | 463 |  | 126.5218 | 126.9584 | 165.2917 | [7 empty] | 1.6559 | -10.8586 | 10.9841 | 7923.8186 | 19.4356 | 508.6812 | [5 empty] | 43.205 | 45.4711 | 49.4568 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 375.8508 |  |  |  |  | 42.9621 | 45.3991 | 49.0982 | [7 empty] | -0.2368 | 0.2264 | 0.3276 | 6473.8771 | 0.4427 | 375.6595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
464 | 464 | 464 |  | 127.1858 | 127.6168 | 166.1326 | [7 empty] | 1.6702 | -10.8782 | 11.0057 | 7922.3776 | 19.4893 | 509.3898 | [5 empty] | 43.4408 | 45.7192 | 49.7266 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 376.5081 |  |  |  |  | 43.6897 | 45.9093 | 49.6145 | [7 empty] | 0.2125 | 0.197 | 0.2898 | 6449.3891 | 0.2444 | 377.0097 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
465 | 465 | 465 |  | 127.5601 | 127.978 | 166.5866 | [7 empty] | 1.6892 | -10.8876 | 11.0179 | 7920.7049 | 19.493 | 509.7771 | [5 empty] | 43.6776 | 45.9684 | 49.9977 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 377.1653 |  |  |  |  | 43.8162 | 46.149 | 49.9722 | [7 empty] | 0.0029 | 0.1545 | 0.1545 | 6471.2934 | 0.1533 | 377.6395 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
466 | 466 | 466 |  | 128.3015 | 128.7471 | 167.5348 | [7 empty] | 1.6769 | -10.8943 | 11.0226 | 7918.0655 | 19.556 | 510.5987 | [5 empty] | 43.9156 | 46.2188 | 50.2701 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 377.8225 |  |  |  |  | 44.185 | 46.5023 | 50.5203 | [7 empty] | 0.0164 | 0.0383 | 0.0417 | 6491.8355 | 0.0844 | 378.5628 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
467 | 467 | 467 |  | 128.6697 | 129.0923 | 168.0352 | [7 empty] | 1.6949 | -10.9281 | 11.0587 | 7920.6125 | 19.562 | 510.966 | [5 empty] | 44.1546 | 46.4704 | 50.5437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 378.4798 |  |  |  |  | 44.1862 | 46.507 | 50.5285 | [7 empty] | 0.0097 | 0.037 | 0.0383 | 6492.5264 | 0.0326 | 378.575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
468 | 468 | 468 |  | 129.3051 | 129.719 | 168.7586 | [7 empty] | 1.7236 | -10.9196 | 11.0548 | 7913.9283 | 19.6061 | 511.6305 | [5 empty] | 44.3947 | 46.7231 | 50.8186 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 379.137 |  |  |  |  | 44.451 | 46.8151 | 50.5426 | [7 empty] | 0.0492 | 0.2546 | 0.2593 | 6450.2105 | 0.2188 | 379.3754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
469 | 469 | 469 |  | 129.8496 | 130.4566 | 169.7129 | [7 empty] | 1.5396 | -10.9223 | 11.0303 | 7920.9288 | 19.6287 | 512.4089 | [5 empty] | 44.636 | 46.977 | 51.0947 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 379.7942 |  |  |  |  | 44.7642 | 47.1404 | 50.9157 | [7 empty] | 0.051 | 0.2401 | 0.2454 | 6452.8886 | 0.2083 | 380.2156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
470 | 470 | 470 |  | 130.5853 | 131.1918 | 170.6677 | [7 empty] | 1.5475 | -10.9489 | 11.0577 | 7920.6608 | 19.6938 | 513.1809 | [5 empty] | 44.8783 | 47.2321 | 51.3721 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 380.4515 |  |  |  |  | 45.1593 | 47.5215 | 51.4632 | [7 empty] | 0.0725 | 0.1449 | 0.162 | 6468.8592 | 0.145 | 381.1936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
471 | 471 | 471 |  | 130.5213 | 131.1443 | 170.51 | [7 empty] | 1.5457 | -10.9113 | 11.0203 | 7914.8611 | 19.6153 | 513.1311 | [5 empty] | 45.1218 | 47.4883 | 51.6508 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 381.1087 |  |  |  |  | 45.1732 | 47.5384 | 51.4637 | [7 empty] | 0.0735 | 0.157 | 0.1734 | 6466.5973 | 0.1315 | 381.2368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
472 | 472 | 472 |  | 131.7707 | 132.5035 | 172.3849 | [7 empty] | 1.4344 | -10.9861 | 11.0794 | 7925.9556 | 19.7691 | 514.5483 | [5 empty] | 45.3663 | 47.7457 | 51.9308 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 381.766 |  |  |  |  | 45.2879 | 47.7729 | 51.8014 | [7 empty] | -0.14 | 0.1262 | 0.1885 | 6486.3003 | 0.2547 | 381.8352 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
473 | 473 | 473 |  | 132.3009 | 132.9129 | 172.8277 | [7 empty] | 1.571 | -10.9838 | 11.0956 | 7915.3372 | 19.7988 | 514.9726 | [5 empty] | 45.612 | 48.0043 | 52.212 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 382.4232 |  |  |  |  | 45.555 | 48.0876 | 51.8444 | [7 empty] | -0.1138 | 0.3275 | 0.3467 | 6448.4265 | 0.3964 | 382.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
474 | 474 | 474 |  | 132.2653 | 132.8878 | 172.8203 | [7 empty] | 1.5565 | -10.9905 | 11.1002 | 7917.4113 | 19.731 | 514.9466 | [5 empty] | 45.8589 | 48.2641 | 52.4946 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 383.0805 |  |  |  |  | 45.8748 | 48.4198 | 52.2116 | [7 empty] | -0.1076 | 0.3216 | 0.3391 | 6449.2482 | 0.3868 | 383.4729 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
475 | 475 | 475 |  | 132.9529 | 133.5931 | 173.7646 | [7 empty] | 1.5419 | -11.0236 | 11.1309 | 7919.7389 | 19.7871 | 515.6749 | [5 empty] | 46.1068 | 48.5251 | 52.7784 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 383.7377 |  |  |  |  | 46.2238 | 48.7947 | 52.6422 | [7 empty] | -0.1261 | 0.3071 | 0.332 | 6453.2098 | 0.395 | 384.4137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
476 | 476 | 476 |  | 134.1949 | 134.7394 | 175.1199 | [7 empty] | 1.667 | -11.0292 | 11.1544 | 7907.1043 | 19.935 | 516.8511 | [5 empty] | 46.3559 | 48.7872 | 53.0636 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 384.395 |  |  |  |  | 46.2132 | 48.7762 | 52.6308 | [7 empty] | -0.1163 | 0.3001 | 0.3218 | 6453.8124 | 0.3731 | 384.3675 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
477 | 477 | 477 |  | 134.7267 | 135.416 | 176.0864 | [7 empty] | 1.5192 | -11.0669 | 11.1707 | 7918.0333 | 19.9614 | 517.5412 | [5 empty] | 46.6062 | 49.0506 | 53.3501 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 385.0523 |  |  |  |  | 46.5405 | 49.1192 | 53.0116 | [7 empty] | -0.1156 | 0.2938 | 0.3157 | 6455.0586 | 0.367 | 385.223 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
478 | 478 | 478 |  | 135.4361 | 136.0865 | 177.0766 | [7 empty] | 1.5454 | -11.1365 | 11.2432 | 7924.1336 | 20.0268 | 518.2218 | [5 empty] | 46.8576 | 49.3152 | 53.6378 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 385.7095 |  |  |  |  | 46.8695 | 49.4565 | 53.3931 | [7 empty] | -0.1045 | 0.2816 | 0.3003 | 6456.65 | 0.3472 | 386.0595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
479 | 479 | 479 |  | 135.8191 | 136.6093 | 177.8242 | [7 empty] | 1.4051 | -11.1624 | 11.2505 | 7933.553 | 20.0273 | 518.7505 | [5 empty] | 47.1101 | 49.581 | 53.9269 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 386.3668 |  |  |  |  | 47.1902 | 49.8079 | 53.739 | [7 empty] | -0.1171 | 0.3065 | 0.3281 | 6453.2092 | 0.383 | 386.9257 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
480 | 480 | 480 |  | 136.6183 | 137.3656 | 178.9226 | [7 empty] | 1.4367 | -11.2338 | 11.3253 | 7939.1489 | 20.1073 | 519.512 | [5 empty] | 47.3638 | 49.848 | 54.2173 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 387.0241 |  |  |  |  | 47.2056 | 49.8314 | 53.7651 | [7 empty] | -0.1292 | 0.3076 | 0.3336 | 6453.7983 | 0.3903 | 386.9834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
481 | 481 | 481 |  | 137.1535 | 137.8398 | 179.3735 | [7 empty] | 1.5252 | -11.2006 | 11.304 | 7926.1327 | 20.1295 | 519.9875 | [5 empty] | 47.6187 | 50.1162 | 54.5091 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 387.6813 |  |  |  |  | 47.5761 | 50.2194 | 54.1727 | [7 empty] | -0.1215 | 0.3152 | 0.3378 | 6452.1634 | 0.3902 | 387.9333 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
482 | 482 | 482 |  | 137.8718 | 138.582 | 180.3871 | [7 empty] | 1.5023 | -11.2408 | 11.3407 | 7929.9094 | 20.1896 | 520.7287 | [5 empty] | 47.8748 | 50.3857 | 54.8022 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 388.3386 |  |  |  |  | 47.906 | 50.5504 | 54.5371 | [7 empty] | -0.096 | 0.308 | 0.3226 | 6451.9363 | 0.3623 | 388.7388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
483 | 483 | 483 |  | 138.4319 | 139.0305 | 180.8204 | [7 empty] | 1.636 | -11.2181 | 11.3368 | 7916.2412 | 20.2182 | 521.1749 | [5 empty] | 48.132 | 50.6564 | 55.0966 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 388.9959 |  |  |  |  | 48.2518 | 50.9125 | 54.9443 | [7 empty] | -0.096 | 0.2981 | 0.3132 | 6453.8375 | 0.357 | 389.6149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
484 | 484 | 484 |  | 138.4806 | 139.064 | 180.9751 | [7 empty] | 1.634 | -11.2589 | 11.3769 | 7922.719 | 20.1684 | 521.2082 | [5 empty] | 48.3904 | 50.9283 | 55.3924 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 389.6532 |  |  |  |  | 48.6443 | 51.2946 | 55.548 | [7 empty] | -0.0956 | 0.1724 | 0.1971 | 6475.8812 | 0.2597 | 390.5338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
485 | 485 | 485 |  | 139.2466 | 139.8169 | 182.0113 | [7 empty] | 1.6449 | -11.3063 | 11.4253 | 7925.6903 | 20.2374 | 521.9541 | [5 empty] | 48.6499 | 51.2015 | 55.6895 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 390.3105 |  |  |  |  | 48.6326 | 51.2737 | 55.5505 | [7 empty] | -0.0884 | 0.1548 | 0.1783 | 6478.4891 | 0.22 | 390.4837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
486 | 486 | 486 |  | 139.6329 | 140.4005 | 182.3976 | [7 empty] | 1.5185 | -11.1778 | 11.2805 | 7909.2524 | 20.2149 | 522.5297 | [5 empty] | 48.9107 | 51.476 | 55.988 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 390.9678 |  |  |  |  | 48.9597 | 51.6035 | 55.9146 | [7 empty] | -0.0662 | 0.148 | 0.1622 | 6478.3333 | 0.1944 | 391.2721 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
487 | 487 | 487 |  | 140.3007 | 141.0413 | 183.3316 | [7 empty] | 1.5352 | -11.2377 | 11.3421 | 7914.5017 | 20.2693 | 523.1593 | [5 empty] | 49.1726 | 51.7516 | 56.2879 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 391.6251 |  |  |  |  | 49.3393 | 51.9716 | 56.5378 | [7 empty] | -0.0744 | 0.0022 | 0.0744 | 6504.3453 | 0.1091 | 392.1474 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
488 | 488 | 488 |  | 140.7836 | 141.7725 | 183.9036 | [7 empty] | 1.3638 | -11.1073 | 11.1907 | 7899.6877 | 20.2622 | 523.8745 | [5 empty] | 49.4358 | 52.0286 | 56.5891 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 392.2824 |  |  |  |  | 49.6974 | 52.3452 | 56.8981 | [7 empty] | -0.0566 | 0.0301 | 0.0641 | 6498.3418 | 0.12 | 393.0301 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
489 | 489 | 489 |  | 142.8904 | 143.7142 | 186.8315 | [7 empty] | 1.479 | -11.33 | 11.4261 | 7918.4867 | 20.5768 | 525.7575 | [5 empty] | 49.7001 | 52.3068 | 56.8917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 392.9397 |  |  |  |  | 49.7008 | 52.349 | 56.9149 | [7 empty] | -0.0605 | 0.0223 | 0.0645 | 6499.9437 | 0.0873 | 393.0392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
490 | 490 | 490 |  | 143.5413 | 144.1818 | 187.7281 | [7 empty] | 1.6126 | -11.4632 | 11.5761 | 7929.6456 | 20.6397 | 526.2075 | [5 empty] | 49.9657 | 52.5863 | 57.1957 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 393.597 |  |  |  |  | 50.0562 | 52.6876 | 57.3022 | [7 empty] | -0.0086 | 0.0035 | 0.0093 | 6499.9449 | 0.0292 | 393.8345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
491 | 491 | 491 |  | 143.5299 | 144.2137 | 187.7221 | [7 empty] | 1.5794 | -11.4436 | 11.5521 | 7928.2488 | 20.5695 | 526.2382 | [5 empty] | 50.2325 | 52.8671 | 57.501 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 394.2543 |  |  |  |  | 50.3951 | 53.048 | 57.7416 | [7 empty] | -0.027 | -0.0251 | 0.0369 | 6506.0427 | 0.0556 | 394.6764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
492 | 492 | 492 |  | 144.2027 | 144.8879 | 188.6043 | [7 empty] | 1.5836 | -11.4683 | 11.5772 | 7928.4608 | 20.6178 | 526.8846 | [5 empty] | 50.5004 | 53.1491 | 57.8078 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 394.9116 |  |  |  |  | 50.7949 | 53.4517 | 58.2082 | [7 empty] | -0.007 | -0.0453 | 0.0458 | 6508.2517 | 0.0872 | 395.6135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
493 | 493 | 493 |  | 144.6453 | 145.3325 | 189.2219 | [7 empty] | 1.5801 | -11.4965 | 11.6046 | 7930.8225 | 20.6286 | 527.3093 | [5 empty] | 50.7697 | 53.4324 | 58.116 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 395.5689 |  |  |  |  | 50.7919 | 53.4465 | 58.1829 | [7 empty] | 0.0014 | -0.0336 | 0.0336 | 6505.706 | 0.0323 | 395.6014 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
494 | 494 | 494 |  | 145.3799 | 146.0727 | 190.2032 | [7 empty] | 1.579 | -11.5273 | 11.6349 | 7931.9559 | 20.6871 | 528.0137 | [5 empty] | 51.0401 | 53.7171 | 58.4255 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 396.2262 |  |  |  |  | 51.159 | 53.8173 | 58.6066 | [7 empty] | 0.0205 | -0.049 | 0.0531 | 6507.1405 | 0.067 | 396.457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
495 | 495 | 495 |  | 145.781 | 146.4686 | 190.7726 | [7 empty] | 1.5795 | -11.5594 | 11.6668 | 7934.9677 | 20.6913 | 528.3892 | [5 empty] | 51.3118 | 54.003 | 58.7365 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 396.8835 |  |  |  |  | 51.5748 | 54.3158 | 59.2421 | [7 empty] | -0.099 | -0.0938 | 0.1364 | 6522.2627 | 0.1354 | 397.5993 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
496 | 496 | 496 |  | 146.5153 | 147.2572 | 191.7373 | [7 empty] | 1.5454 | -11.5599 | 11.6627 | 7932.9493 | 20.7443 | 529.1344 | [5 empty] | 51.5847 | 54.2902 | 59.0489 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 397.5408 |  |  |  |  | 51.5838 | 54.3306 | 59.2578 | [7 empty] | -0.1073 | -0.0926 | 0.1417 | 6522.5633 | 0.1168 | 397.6331 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
497 | 497 | 497 |  | 147.0717 | 147.9045 | 192.7074 | [7 empty] | 1.4489 | -11.6141 | 11.7041 | 7943.5607 | 20.7749 | 529.7432 | [5 empty] | 51.8588 | 54.5787 | 59.3627 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 398.1982 |  |  |  |  | 51.9446 | 54.6879 | 59.68 | [7 empty] | -0.0805 | -0.117 | 0.142 | 6525.0026 | 0.1082 | 398.4461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
498 | 498 | 498 |  | 147.7764 | 148.6619 | 193.567 | [7 empty] | 1.426 | -11.5925 | 11.6799 | 7937.6344 | 20.8198 | 530.4526 | [5 empty] | 52.1342 | 54.8686 | 59.678 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 398.8555 |  |  |  |  | 52.3538 | 55.17 | 60.2817 | [7 empty] | -0.1798 | -0.1534 | 0.2363 | 6537.2963 | 0.2085 | 399.5358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
499 | 499 | 499 |  | 148.3169 | 149.3679 | 194.5184 | [7 empty] | 1.2762 | -11.6091 | 11.679 | 7944.9986 | 20.842 | 531.1109 | [5 empty] | 52.4109 | 55.1597 | 59.9947 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 399.5128 |  |  |  |  | 52.3629 | 55.2012 | 60.2742 | [7 empty] | -0.2028 | -0.1241 | 0.2378 | 6533.7025 | 0.2156 | 399.6062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
500 | 500 | 500 |  | 148.3102 | 149.366 | 194.5271 | [7 empty] | 1.27 | -11.6121 | 11.6813 | 7945.8253 | 20.7748 | 531.1092 | [5 empty] | 52.6888 | 55.4522 | 60.3128 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 400.1701 |  |  |  |  | 52.6588 | 55.5409 | 60.3312 | [7 empty] | -0.1666 | 0.07 | 0.1807 | 6498.3939 | 0.2419 | 400.3687 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
501 | 501 | 501 |  | 149.06 | 150.1185 | 195.4117 | [7 empty] | 1.289 | -11.6063 | 11.6777 | 7940.1061 | 20.829 | 531.8076 | [5 empty] | 52.968 | 55.7461 | 60.6324 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 400.8275 |  |  |  |  | 52.7475 | 55.8296 | 60.3545 | [7 empty] | -0.3949 | 0.2823 | 0.4854 | 6476.649 | 0.6425 | 401.0138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
502 | 502 | 502 |  | 149.6737 | 150.5675 | 196.1971 | [7 empty] | 1.4151 | -11.7051 | 11.7903 | 7946.2895 | 20.8762 | 532.2228 | [5 empty] | 53.2484 | 56.0412 | 60.9534 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 401.4848 |  |  |  |  | 53.1896 | 56.2336 | 60.7461 | [7 empty] | -0.2867 | 0.2984 | 0.4138 | 6467.5025 | 0.5368 | 401.9116 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
503 | 503 | 503 |  | 150.4496 | 151.3917 | 197.1585 | [7 empty] | 1.395 | -11.6912 | 11.7741 | 7941.1528 | 20.9323 | 532.9822 | [5 empty] | 53.5302 | 56.3377 | 61.2759 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 402.1422 |  |  |  |  | 53.3521 | 56.5354 | 61.1739 | [7 empty] | -0.5123 | 0.2627 | 0.5757 | 6487.1759 | 0.762 | 402.5789 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
504 | 504 | 504 |  | 151.8878 | 152.6712 | 198.869 | [7 empty] | 1.5449 | -11.7658 | 11.8668 | 7938.1943 | 21.1083 | 534.1535 | [5 empty] | 53.8132 | 56.6356 | 61.5999 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 402.7995 |  |  |  |  | 53.6968 | 56.8014 | 61.6348 | [7 empty] | -0.4056 | 0.1412 | 0.4295 | 6501.0204 | 0.5643 | 403.1642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
505 | 505 | 505 |  | 152.3151 | 153.0951 | 199.6477 | [7 empty] | 1.5194 | -11.8536 | 11.9505 | 7951.1159 | 21.1212 | 534.5396 | [5 empty] | 54.0975 | 56.9348 | 61.9253 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 403.4568 |  |  |  |  | 54.1684 | 57.2347 | 62.0346 | [7 empty] | -0.2899 | 0.1713 | 0.3367 | 6489.0086 | 0.4535 | 404.1129 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
506 | 506 | 506 |  | 152.2578 | 153.0438 | 199.596 | [7 empty] | 1.5113 | -11.8561 | 11.9521 | 7952.2071 | 21.0448 | 534.4929 | [5 empty] | 54.383 | 57.2353 | 62.2522 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 404.1142 |  |  |  |  | 54.2343 | 57.3824 | 62.0978 | [7 empty] | -0.3847 | 0.2438 | 0.4554 | 6482.7196 | 0.6034 | 404.4348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
507 | 507 | 507 |  | 153.0434 | 153.862 | 200.4981 | [7 empty] | 1.5127 | -11.8271 | 11.9234 | 7943.6361 | 21.0989 | 535.2355 | [5 empty] | 54.6699 | 57.5372 | 62.5806 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 404.7715 |  |  |  |  | 54.598 | 57.7546 | 62.4872 | [7 empty] | -0.3634 | 0.2501 | 0.4412 | 6480.4497 | 0.5846 | 405.243 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
508 | 508 | 508 |  | 154.19 | 155.0305 | 202.1301 | [7 empty] | 1.488 | -11.8988 | 11.9915 | 7950.3937 | 21.2237 | 536.2899 | [5 empty] | 54.9581 | 57.8405 | 62.9105 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 405.4289 |  |  |  |  | 54.964 | 58.1627 | 62.9545 | [7 empty] | -0.4025 | 0.2396 | 0.4685 | 6484.5857 | 0.6236 | 406.1239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
509 | 509 | 509 |  | 154.7705 | 155.7274 | 203.0656 | [7 empty] | 1.3862 | -11.9183 | 11.9987 | 7955.5941 | 21.25 | 536.9152 | [5 empty] | 55.2476 | 58.1452 | 63.2418 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 406.0863 |  |  |  |  | 54.952 | 58.1398 | 62.93 | [7 empty] | -0.3872 | 0.2376 | 0.4543 | 6484.0087 | 0.5998 | 406.0746 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
510 | 510 | 510 |  | 155.4995 | 156.4779 | 203.9553 | [7 empty] | 1.3864 | -11.9127 | 11.9931 | 7951.0979 | 21.297 | 537.5858 | [5 empty] | 55.5384 | 58.4513 | 63.5747 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 406.7436 |  |  |  |  | 55.322 | 58.5185 | 63.3831 | [7 empty] | -0.38 | 0.2105 | 0.4344 | 6488.0614 | 0.5737 | 406.8877 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
511 | 511 | 511 |  | 156.0375 | 157.1495 | 204.8526 | [7 empty] | 1.2705 | -11.9278 | 11.9953 | 7956.5138 | 21.3155 | 538.1834 | [5 empty] | 55.8305 | 58.7587 | 63.9091 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 407.401 |  |  |  |  | 55.6992 | 58.9115 | 63.7843 | [7 empty] | -0.3662 | 0.2245 | 0.4295 | 6485.0006 | 0.5677 | 407.7267 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
512 | 512 | 512 |  | 156.8119 | 157.9606 | 205.8472 | [7 empty] | 1.2545 | -11.9309 | 11.9967 | 7953.9844 | 21.37 | 538.902 | [5 empty] | 56.124 | 59.0675 | 64.245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 408.0584 |  |  |  |  | 56.1224 | 59.3515 | 64.2729 | [7 empty] | -0.3591 | 0.2166 | 0.4194 | 6485.9108 | 0.5571 | 408.6601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
513 | 513 | 513 |  | 156.7482 | 157.8856 | 205.7733 | [7 empty] | 1.2605 | -11.9372 | 12.0035 | 7954.9794 | 21.2914 | 538.8357 | [5 empty] | 56.4187 | 59.3778 | 64.5825 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 408.7157 |  |  |  |  | 56.5266 | 59.7727 | 64.9573 | [7 empty] | -0.4068 | 0.0836 | 0.4152 | 6510.4887 | 0.5366 | 409.5483 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
514 | 514 | 514 |  | 157.4062 | 158.5376 | 206.5607 | [7 empty] | 1.281 | -11.9396 | 12.0082 | 7951.1454 | 21.3267 | 539.4111 | [5 empty] | 56.7148 | 59.6894 | 64.9214 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 409.3731 |  |  |  |  | 56.5059 | 59.7467 | 64.9154 | [7 empty] | -0.3973 | 0.0907 | 0.4075 | 6508.7627 | 0.5207 | 409.4936 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
515 | 515 | 515 |  | 158.1278 | 159.2605 | 207.4543 | [7 empty] | 1.2936 | -11.948 | 12.0178 | 7948.3311 | 21.3722 | 540.0466 | [5 empty] | 57.0123 | 60.0025 | 65.2619 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 410.0305 |  |  |  |  | 56.9192 | 60.1649 | 65.4189 | [7 empty] | -0.3826 | 0.0591 | 0.3872 | 6513.0162 | 0.4877 | 410.3703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
516 | 516 | 516 |  | 158.7499 | 159.8926 | 208.3162 | [7 empty] | 1.2856 | -11.9798 | 12.0486 | 7950.6424 | 21.4045 | 540.6001 | [5 empty] | 57.3111 | 60.3169 | 65.6039 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 410.6879 |  |  |  |  | 57.3542 | 60.571 | 66.0497 | [7 empty] | -0.3506 | -0.0595 | 0.3557 | 6530.4336 | 0.4011 | 411.2169 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
517 | 517 | 517 |  | 159.4791 | 160.6304 | 209.2825 | [7 empty] | 1.2845 | -12.0046 | 12.0731 | 7951.0256 | 21.4522 | 541.2436 | [5 empty] | 57.6112 | 60.6328 | 65.9475 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 411.3452 |  |  |  |  | 57.3553 | 60.5797 | 66.076 | [7 empty] | -0.3657 | -0.0679 | 0.372 | 6532.6962 | 0.4114 | 411.2349 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
518 | 518 | 518 |  | 160.8129 | 161.9804 | 211.1411 | [7 empty] | 1.2696 | -12.0781 | 12.1446 | 7956.6942 | 21.6004 | 542.4141 | [5 empty] | 57.9127 | 60.9501 | 66.2926 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 412.0026 |  |  |  |  | 58.4504 | 61.3057 | 66.5579 | [7 empty] | 0.3393 | 0.0314 | 0.3407 | 6475.1177 | 0.4009 | 412.7357 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
519 | 519 | 519 |  | 161.4837 | 162.6675 | 212.0419 | [7 empty] | 1.2612 | -12.1003 | 12.1659 | 7957.3328 | 21.6371 | 543.0064 | [5 empty] | 58.2156 | 61.2689 | 66.6393 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 412.66 |  |  |  |  | 58.4678 | 61.3247 | 66.5902 | [7 empty] | 0.3353 | 0.0249 | 0.3362 | 6476.4017 | 0.3896 | 412.7748 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
520 | 520 | 520 |  | 162.1248 | 163.3173 | 212.9215 | [7 empty] | 1.2555 | -12.1307 | 12.1955 | 7959.2307 | 21.6695 | 543.5644 | [5 empty] | 58.5198 | 61.5891 | 66.9876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 413.3174 |  |  |  |  | 58.844 | 61.7073 | 67.0101 | [7 empty] | 0.353 | 0.0203 | 0.3535 | 6476.1858 | 0.4127 | 413.5594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
521 | 521 | 521 |  | 162.7684 | 163.9803 | 213.7963 | [7 empty] | 1.2435 | -12.1534 | 12.2168 | 7960.249 | 21.7007 | 544.1316 | [5 empty] | 58.8255 | 61.9107 | 67.3374 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 413.9748 |  |  |  |  | 59.3023 | 62.2085 | 67.5044 | [7 empty] | 0.3361 | 0.0525 | 0.3402 | 6472.1281 | 0.3859 | 414.5808 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
522 | 522 | 522 |  | 163.4276 | 164.6581 | 214.701 | [7 empty] | 1.231 | -12.1798 | 12.2419 | 7961.8 | 21.7342 | 544.7094 | [5 empty] | 59.1325 | 62.2338 | 67.6889 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 414.6322 |  |  |  |  | 59.6226 | 62.5934 | 67.5293 | [7 empty] | 0.36 | 0.2844 | 0.4588 | 6434.2391 | 0.386 | 415.3603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
523 | 523 | 523 |  | 163.4365 | 164.6478 | 214.7323 | [7 empty] | 1.2415 | -12.1953 | 12.2583 | 7963.6183 | 21.6651 | 544.7007 | [5 empty] | 59.4408 | 62.5584 | 68.0419 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 415.2896 |  |  |  |  | 60.0694 | 63.0002 | 68.3652 | [7 empty] | 0.3567 | 0.0495 | 0.3601 | 6471.586 | 0.4173 | 416.1797 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
524 | 524 | 524 |  | 164.1407 | 165.3611 | 215.6671 | [7 empty] | 1.2397 | -12.2188 | 12.2815 | 7963.9849 | 21.7039 | 545.3063 | [5 empty] | 59.7506 | 62.8844 | 68.3965 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 415.947 |  |  |  |  | 60.0636 | 62.993 | 68.3569 | [7 empty] | 0.3584 | 0.0496 | 0.3618 | 6471.4691 | 0.4064 | 416.1653 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
525 | 525 | 525 |  | 165.5589 | 166.8045 | 217.593 | [7 empty] | 1.2259 | -12.2759 | 12.337 | 7966.7456 | 21.8555 | 546.5246 | [5 empty] | 60.0618 | 63.2119 | 68.7527 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 416.6044 |  |  |  |  | 60.2084 | 63.2798 | 68.7894 | [7 empty] | 0.1342 | 0.0054 | 0.1343 | 6491.3999 | 0.1587 | 416.7403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
526 | 526 | 526 |  | 166.1788 | 167.4314 | 218.4461 | [7 empty] | 1.2211 | -12.3061 | 12.3666 | 7968.6914 | 21.8803 | 547.0507 | [5 empty] | 60.3744 | 63.5409 | 69.1105 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 417.2618 |  |  |  |  | 60.8861 | 63.8268 | 69.2975 | [7 empty] | 0.3939 | 0.0246 | 0.3947 | 6473.5394 | 0.4609 | 417.8308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
527 | 527 | 527 |  | 166.8469 | 168.1188 | 219.3699 | [7 empty] | 1.2075 | -12.3344 | 12.3934 | 7970.5487 | 21.9113 | 547.6256 | [5 empty] | 60.6883 | 63.8713 | 69.4699 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 417.9192 |  |  |  |  | 60.9491 | 64.1023 | 69.3015 | [7 empty] | 0.1618 | 0.2275 | 0.2792 | 6455.0581 | 0.2086 | 418.3771 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
528 | 528 | 528 |  | 167.5325 | 168.8205 | 220.3081 | [7 empty] | 1.1973 | -12.3621 | 12.4199 | 7972.0657 | 21.9439 | 548.2101 | [5 empty] | 61.0038 | 64.2033 | 69.8309 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 418.5766 |  |  |  |  | 61.3339 | 64.4862 | 69.7445 | [7 empty] | 0.1856 | 0.2088 | 0.2794 | 6456.7494 | 0.219 | 419.1347 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
529 | 529 | 529 |  | 168.1713 | 169.551 | 220.8705 | [7 empty] | 1.1786 | -12.2569 | 12.3134 | 7954.1403 | 21.9517 | 548.8162 | [5 empty] | 61.3206 | 64.5367 | 70.1936 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 419.2341 |  |  |  |  | 61.4307 | 64.7989 | 69.7791 | [7 empty] | -0.0449 | 0.416 | 0.4184 | 6437.7431 | 0.4064 | 419.7488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
530 | 530 | 530 |  | 168.8184 | 170.2245 | 221.7608 | [7 empty] | 1.161 | -12.2794 | 12.3341 | 7955.4404 | 21.976 | 549.3729 | [5 empty] | 61.6388 | 64.8717 | 70.5579 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 419.8915 |  |  |  |  | 61.8319 | 65.1997 | 70.2454 | [7 empty] | -0.0213 | 0.3939 | 0.3945 | 6439.9954 | 0.3742 | 420.5324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
531 | 531 | 531 |  | 169.5056 | 170.9792 | 222.3149 | [7 empty] | 1.1684 | -12.166 | 12.222 | 7935.0161 | 21.988 | 549.9944 | [5 empty] | 61.9585 | 65.2081 | 70.9238 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 420.5489 |  |  |  |  | 62.291 | 65.6688 | 70.7434 | [7 empty] | 0.0017 | 0.3967 | 0.3967 | 6438.4812 | 0.3707 | 421.4442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
532 | 532 | 532 |  | 170.1817 | 171.6658 | 223.2246 | [7 empty] | 1.1643 | -12.1913 | 12.2468 | 7936.0193 | 22.0149 | 550.5576 | [5 empty] | 62.2796 | 65.5461 | 71.2914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 421.2063 |  |  |  |  | 62.3222 | 65.6907 | 70.7875 | [7 empty] | 0.0125 | 0.3836 | 0.3838 | 6439.9122 | 0.3385 | 421.4868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
533 | 533 | 533 |  | 170.8942 | 172.3948 | 224.1857 | [7 empty] | 1.156 | -12.2163 | 12.2708 | 7937.0007 | 22.046 | 551.1532 | [5 empty] | 62.6022 | 65.8856 | 71.6607 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 421.8638 |  |  |  |  | 62.7043 | 66.1153 | 71.2296 | [7 empty] | -0.0149 | 0.3971 | 0.3974 | 6439.5427 | 0.3682 | 422.3071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
534 | 534 | 534 |  | 171.5481 | 173.0649 | 225.0464 | [7 empty] | 1.1506 | -12.2321 | 12.2861 | 7936.7543 | 22.0662 | 551.6987 | [5 empty] | 62.9262 | 66.2266 | 72.0316 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 422.5212 |  |  |  |  | 63.111 | 66.5565 | 71.6742 | [7 empty] | -0.0251 | 0.4174 | 0.4182 | 6437.2024 | 0.3959 | 423.1544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
535 | 535 | 535 |  | 172.3265 | 173.863 | 226.1081 | [7 empty] | 1.1389 | -12.2619 | 12.3146 | 7938.3354 | 22.1051 | 552.346 | [5 empty] | 63.2517 | 66.5691 | 72.4042 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 423.1786 |  |  |  |  | 63.5525 | 66.9909 | 72.1714 | [7 empty] | 0.0119 | 0.3971 | 0.3973 | 6438.4353 | 0.3618 | 423.984 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
536 | 536 | 536 |  | 172.9619 | 174.5158 | 226.9637 | [7 empty] | 1.1301 | -12.2822 | 12.3341 | 7939.0124 | 22.1208 | 552.8732 | [5 empty] | 63.5787 | 66.9132 | 72.7784 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 423.8361 |  |  |  |  | 63.5725 | 67.0156 | 72.1842 | [7 empty] | 0.0099 | 0.4054 | 0.4055 | 6437.2888 | 0.3573 | 424.0311 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
537 | 537 | 537 |  | 173.6574 | 175.0547 | 227.9776 | [7 empty] | 1.2256 | -12.4081 | 12.4685 | 7950.1886 | 22.1573 | 553.3072 | [5 empty] | 63.9071 | 67.2589 | 73.1544 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 424.4935 |  |  |  |  | 64.0103 | 67.4384 | 72.8861 | [7 empty] | 0.0074 | 0.2652 | 0.2653 | 6458.9313 | 0.2369 | 424.8339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
538 | 538 | 538 |  | 173.6516 | 175.0493 | 227.9543 | [7 empty] | 1.2274 | -12.403 | 12.4636 | 7949.3774 | 22.0759 | 553.3028 | [5 empty] | 64.237 | 67.6061 | 73.532 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 425.1509 |  |  |  |  | 64.4524 | 67.8777 | 73.391 | [7 empty] | 0.0374 | 0.2451 | 0.2479 | 6460.4538 | 0.211 | 425.6632 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
539 | 539 | 539 |  | 174.3294 | 175.7506 | 228.8484 | [7 empty] | 1.2171 | -12.4165 | 12.476 | 7948.9262 | 22.0937 | 553.8657 | [5 empty] | 64.5683 | 67.9548 | 73.9113 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 425.8084 |  |  |  |  | 64.9268 | 68.3347 | 74.1516 | [7 empty] | 0.0358 | 0.0941 | 0.1007 | 6483.6269 | 0.1148 | 426.5212 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
540 | 540 | 540 |  | 175.6748 | 176.9624 | 230.7213 | [7 empty] | 1.3013 | -12.5547 | 12.6219 | 7959.6146 | 22.2205 | 554.8335 | [5 empty] | 64.9012 | 68.3051 | 74.2923 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 426.4658 |  |  |  |  | 65.0014 | 68.6271 | 74.1663 | [7 empty] | -0.1922 | 0.2946 | 0.3518 | 6465.8016 | 0.4278 | 427.0674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
541 | 541 | 541 |  | 176.4887 | 177.791 | 231.7805 | [7 empty] | 1.2996 | -12.5724 | 12.6394 | 7958.8089 | 22.2545 | 555.4917 | [5 empty] | 65.2356 | 68.657 | 74.6751 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 427.1233 |  |  |  |  | 65.4318 | 69.0821 | 74.6813 | [7 empty] | -0.1989 | 0.2831 | 0.346 | 6468.0128 | 0.4299 | 427.9136 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
542 | 542 | 542 |  | 176.418 | 177.715 | 231.6799 | [7 empty] | 1.3034 | -12.5701 | 12.6375 | 7958.5962 | 22.1621 | 555.4314 | [5 empty] | 65.5714 | 69.0105 | 75.0595 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 427.7807 |  |  |  |  | 65.4068 | 69.0735 | 74.6449 | [7 empty] | -0.2173 | 0.3007 | 0.371 | 6466.3582 | 0.4506 | 427.8977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
543 | 543 | 543 |  | 177.1507 | 178.4795 | 232.6797 | [7 empty] | 1.2836 | -12.5913 | 12.6565 | 7959.4939 | 22.183 | 556.0365 | [5 empty] | 65.9088 | 69.3656 | 75.4457 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 428.4382 |  |  |  |  | 65.8749 | 69.5587 | 75.1387 | [7 empty] | -0.1985 | 0.3165 | 0.3736 | 6463.0567 | 0.4459 | 428.7945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
544 | 544 | 544 |  | 178.5488 | 179.8933 | 234.5132 | [7 empty] | 1.2849 | -12.63 | 12.6952 | 7959.1658 | 22.2951 | 557.1491 | [5 empty] | 66.2477 | 69.7222 | 75.8336 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 429.0957 |  |  |  |  | 66.2537 | 69.9761 | 75.6192 | [7 empty] | -0.2296 | 0.3044 | 0.3813 | 6466.6706 | 0.4682 | 429.5618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
545 | 545 | 545 |  | 179.0643 | 180.5484 | 235.5102 | [7 empty] | 1.1574 | -12.6783 | 12.731 | 7970.0066 | 22.2856 | 557.6618 | [5 empty] | 66.5881 | 70.0805 | 76.2233 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 429.7531 |  |  |  |  | 66.692 | 70.401 | 76.1263 | [7 empty] | -0.1891 | 0.2734 | 0.3324 | 6469.2132 | 0.407 | 430.3388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
546 | 546 | 546 |  | 179.8291 | 181.3415 | 236.5386 | [7 empty] | 1.1424 | -12.6978 | 12.7491 | 7970.3182 | 22.3052 | 558.2804 | [5 empty] | 66.93 | 70.4404 | 76.6147 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 430.4106 |  |  |  |  | 67.1362 | 70.8597 | 76.6447 | [7 empty] | -0.1809 | 0.2606 | 0.3172 | 6470.7673 | 0.394 | 431.1731 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
547 | 547 | 547 |  | 179.8697 | 181.3749 | 236.5805 | [7 empty] | 1.1489 | -12.699 | 12.7509 | 7970.0232 | 22.2251 | 558.3064 | [5 empty] | 67.2735 | 70.8018 | 77.0079 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 431.0681 |  |  |  |  | 67.5572 | 71.3005 | 77.0944 | [7 empty] | -0.1706 | 0.2751 | 0.3237 | 6468.1346 | 0.3995 | 431.9703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
548 | 548 | 548 |  | 180.4196 | 182.0605 | 237.5892 | [7 empty] | 1.0295 | -12.7401 | 12.7816 | 7979.2665 | 22.2161 | 558.839 | [5 empty] | 67.6185 | 71.1649 | 77.4028 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 431.7255 |  |  |  |  | 67.5954 | 71.4554 | 77.1221 | [7 empty] | -0.2949 | 0.3686 | 0.4721 | 6460.9863 | 0.5805 | 432.2494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
549 | 549 | 549 |  | 181.0712 | 182.7196 | 238.4927 | [7 empty] | 1.0242 | -12.772 | 12.813 | 7981.4299 | 22.2187 | 559.3492 | [5 empty] | 67.965 | 71.5297 | 77.7995 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 432.383 |  |  |  |  | 68.0729 | 71.9605 | 77.707 | [7 empty] | -0.3052 | 0.3489 | 0.4635 | 6464.5876 | 0.5803 | 433.1559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
550 | 550 | 550 |  | 181.7392 | 183.4664 | 239.0069 | [7 empty] | 1.0262 | -12.6529 | 12.6944 | 7961.0661 | 22.2021 | 559.9253 | [5 empty] | 68.3131 | 71.896 | 78.198 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 433.0405 |  |  |  |  | 68.4862 | 72.2759 | 78.199 | [7 empty] | -0.1759 | 0.2497 | 0.3054 | 6472.3809 | 0.3777 | 433.7191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
551 | 551 | 551 |  | 182.4577 | 184.2038 | 239.994 | [7 empty] | 1.0148 | -12.6808 | 12.7214 | 7962.672 | 22.2099 | 560.492 | [5 empty] | 68.6628 | 72.264 | 78.5982 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 433.698 |  |  |  |  | 68.8929 | 72.7248 | 78.6746 | [7 empty] | -0.2006 | 0.2589 | 0.3276 | 6472.4199 | 0.4125 | 434.5171 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
552 | 552 | 552 |  | 183.1824 | 185.0053 | 240.6271 | [7 empty] | 1.0129 | -12.5781 | 12.6188 | 7944.8389 | 22.1996 | 561.1056 | [5 empty] | 69.014 | 72.6337 | 79.0003 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 434.3554 |  |  |  |  | 68.8988 | 72.7174 | 78.6868 | [7 empty] | -0.1867 | 0.2461 | 0.3089 | 6473.5731 | 0.376 | 434.504 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
553 | 553 | 553 |  | 184.602 | 186.4661 | 242.5871 | [7 empty] | 0.9869 | -12.6346 | 12.6731 | 7948.4242 | 22.2958 | 562.2176 | [5 empty] | 69.3668 | 73.005 | 79.4041 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 435.0129 |  |  |  |  | 69.3306 | 73.1621 | 79.2436 | [7 empty] | -0.1891 | 0.2055 | 0.2792 | 6479.7631 | 0.3493 | 435.2903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
554 | 554 | 554 |  | 185.3076 | 187.1877 | 243.553 | [7 empty] | 0.978 | -12.6622 | 12.6999 | 7949.9453 | 22.2964 | 562.764 | [5 empty] | 69.7212 | 73.3779 | 79.8098 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 435.6704 |  |  |  |  | 69.8189 | 73.6299 | 79.7749 | [7 empty] | -0.1317 | 0.1854 | 0.2275 | 6479.7 | 0.2799 | 436.113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
555 | 555 | 555 |  | 186.095 | 187.9905 | 244.6174 | [7 empty] | 0.9714 | -12.69 | 12.7271 | 7951.081 | 22.3057 | 563.3695 | [5 empty] | 70.0771 | 73.7525 | 80.2172 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 436.3279 |  |  |  |  | 70.2206 | 74.0674 | 80.2215 | [7 empty] | -0.1445 | 0.2024 | 0.2487 | 6477.9493 | 0.3078 | 436.8781 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
556 | 556 | 556 |  | 186.7555 | 188.6871 | 245.5099 | [7 empty] | 0.9513 | -12.703 | 12.7386 | 7951.2042 | 22.2957 | 563.893 | [5 empty] | 70.4347 | 74.1289 | 80.6265 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 436.9854 |  |  |  |  | 70.6755 | 74.5692 | 80.7399 | [7 empty] | -0.1686 | 0.2197 | 0.2769 | 6476.7781 | 0.3505 | 437.7511 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
557 | 557 | 557 |  | 187.5532 | 189.4902 | 246.5983 | [7 empty] | 0.9498 | -12.7384 | 12.7738 | 7953.1646 | 22.3041 | 564.4943 | [5 empty] | 70.7938 | 74.5068 | 81.0376 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 437.6429 |  |  |  |  | 71.1297 | 75.0139 | 81.3703 | [7 empty] | -0.1558 | 0.1378 | 0.208 | 6488.1098 | 0.2867 | 438.5203 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
558 | 558 | 558 |  | 188.3361 | 190.3007 | 247.6415 | [7 empty] | 0.9376 | -12.7562 | 12.7906 | 7953.138 | 22.3067 | 565.0987 | [5 empty] | 71.1546 | 74.8865 | 81.4506 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 438.3004 |  |  |  |  | 71.1492 | 75.0369 | 81.364 | [7 empty] | -0.1523 | 0.1543 | 0.2168 | 6485.5053 | 0.2733 | 438.56 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
559 | 559 | 559 |  | 189.8025 | 191.8019 | 249.6498 | [7 empty] | 0.9185 | -12.8121 | 12.845 | 7956.1879 | 22.3931 | 566.212 | [5 empty] | 71.517 | 75.2679 | 81.8654 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 438.9579 |  |  |  |  | 71.6077 | 75.5124 | 81.878 | [7 empty] | -0.1417 | 0.1543 | 0.2095 | 6484.9945 | 0.2657 | 439.3778 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
560 | 560 | 560 |  | 190.3958 | 192.2974 | 250.2149 | [7 empty] | 1.0113 | -12.8131 | 12.8529 | 7949.7862 | 22.3693 | 566.5777 | [5 empty] | 71.881 | 75.651 | 82.2821 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 439.6154 |  |  |  |  | 72.0846 | 76.0478 | 82.432 | [7 empty] | -0.1792 | 0.1737 | 0.2496 | 6484.2057 | 0.3249 | 440.2935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
561 | 561 | 561 |  | 190.4262 | 192.2959 | 250.1985 | [7 empty] | 1.0383 | -12.812 | 12.854 | 7948.2814 | 22.2783 | 566.5766 | [5 empty] | 72.2466 | 76.0358 | 82.7006 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 440.2729 |  |  |  |  | 72.3907 | 76.4547 | 82.9446 | [7 empty] | -0.3048 | 0.1511 | 0.3403 | 6494.1329 | 0.4434 | 440.9854 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
562 | 562 | 562 |  | 191.1511 | 193.0628 | 251.2282 | [7 empty] | 1.0088 | -12.8392 | 12.8787 | 7950.6509 | 22.2697 | 567.1409 | [5 empty] | 72.6138 | 76.4223 | 83.121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 440.9304 |  |  |  |  | 72.9119 | 76.9808 | 83.5766 | [7 empty] | -0.2873 | 0.1166 | 0.31 | 6498.228 | 0.4119 | 441.8754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
563 | 563 | 563 |  | 191.7232 | 193.5298 | 251.7306 | [7 empty] | 1.1097 | -12.8327 | 12.8806 | 7942.9555 | 22.2407 | 567.4835 | [5 empty] | 72.9827 | 76.8105 | 83.5432 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 441.5879 |  |  |  |  | 72.8613 | 76.9341 | 83.4982 | [7 empty] | -0.2899 | 0.1317 | 0.3184 | 6496.1798 | 0.4058 | 441.7966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
564 | 564 | 564 |  | 192.4889 | 194.311 | 252.736 | [7 empty] | 1.1064 | -12.8507 | 12.8982 | 7942.6798 | 22.2337 | 568.0548 | [5 empty] | 73.3532 | 77.2005 | 83.9674 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 442.2454 |  |  |  |  | 73.2267 | 77.3931 | 84.0846 | [7 empty] | -0.4046 | 0.099 | 0.4166 | 6506.9349 | 0.5169 | 442.5692 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
565 | 565 | 565 |  | 193.2135 | 195.0709 | 253.6782 | [7 empty] | 1.0917 | -12.8561 | 12.9024 | 7941.3135 | 22.2189 | 568.6086 | [5 empty] | 73.7254 | 77.5922 | 84.3934 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 442.903 |  |  |  |  | 73.6764 | 77.8628 | 84.5816 | [7 empty] | -0.3957 | 0.1052 | 0.4094 | 6505.5561 | 0.5114 | 443.3556 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
566 | 566 | 566 |  | 194.0329 | 195.9038 | 254.8057 | [7 empty] | 1.0839 | -12.891 | 12.9365 | 7943.4606 | 22.2177 | 569.2133 | [5 empty] | 74.0993 | 77.9856 | 84.8214 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 443.5605 |  |  |  |  | 74.1069 | 78.3051 | 85.129 | [7 empty] | -0.3946 | 0.0697 | 0.4007 | 6510.5961 | 0.4929 | 444.0922 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
567 | 567 | 567 |  | 194.748 | 196.64 | 255.8068 | [7 empty] | 1.0692 | -12.9222 | 12.9664 | 7945.7859 | 22.2031 | 569.7458 | [5 empty] | 74.4748 | 78.3808 | 85.2512 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 444.218 |  |  |  |  | 74.5559 | 78.6678 | 85.6258 | [7 empty] | -0.2734 | 0.0007 | 0.2734 | 6514.174 | 0.3228 | 444.6935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
568 | 568 | 568 |  | 195.502 | 197.4124 | 256.7921 | [7 empty] | 1.0647 | -12.937 | 12.9807 | 7945.1978 | 22.1898 | 570.3024 | [5 empty] | 74.852 | 78.7778 | 85.683 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 444.8755 |  |  |  |  | 75.0065 | 79.1335 | 86.1805 | [7 empty] | -0.2718 | -0.0248 | 0.273 | 6517.7078 | 0.3141 | 445.4623 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
569 | 569 | 569 |  | 196.14 | 198.1967 | 257.9338 | [7 empty] | 0.9434 | -12.9795 | 13.0137 | 7954.1812 | 22.1637 | 570.8656 | [5 empty] | 75.2308 | 79.1765 | 86.1167 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 445.533 |  |  |  |  | 75.4441 | 79.492 | 86.7487 | [7 empty] | -0.1777 | -0.1298 | 0.22 | 6527.8497 | 0.1926 | 446.0512 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
570 | 570 | 570 |  | 196.7868 | 198.869 | 258.8027 | [7 empty] | 0.931 | -12.9945 | 13.0278 | 7954.3817 | 22.1367 | 571.3467 | [5 empty] | 75.6114 | 79.5771 | 86.5523 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 446.1906 |  |  |  |  | 76.801 | 80.3682 | 87.3518 | [7 empty] | 0.6006 | -0.0422 | 0.6021 | 6475.055 | 0.7246 | 447.4809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
571 | 571 | 571 |  | 197.4081 | 199.6436 | 259.9236 | [7 empty] | 0.8058 | -13.0336 | 13.0584 | 7963.1007 | 22.1067 | 571.8992 | [5 empty] | 75.9936 | 79.9794 | 86.9898 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 446.8481 |  |  |  |  | 76.8001 | 80.3689 | 87.3008 | [7 empty] | 0.6094 | -0.0162 | 0.6096 | 6470.9402 | 0.7073 | 447.482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
572 | 572 | 572 |  | 198.2305 | 200.4994 | 261.0093 | [7 empty] | 0.7923 | -13.0468 | 13.0709 | 7962.4387 | 22.0964 | 572.5072 | [5 empty] | 76.3776 | 80.3835 | 87.4293 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 447.5056 |  |  |  |  | 76.9969 | 80.7379 | 87.8679 | [7 empty] | 0.3673 | -0.0729 | 0.3744 | 6491.4233 | 0.4623 | 448.08 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
573 | 573 | 573 |  | 198.8781 | 201.15 | 261.873 | [7 empty] | 0.7947 | -13.0695 | 13.0937 | 7963.0692 | 22.0686 | 572.9679 | [5 empty] | 76.7633 | 80.7893 | 87.8708 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 448.1632 |  |  |  |  | 77.2784 | 81.2049 | 87.9201 | [7 empty] | 0.2447 | 0.1791 | 0.3033 | 6462.2874 | 0.2624 | 448.8334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
574 | 574 | 574 |  | 198.9694 | 201.2402 | 262.0007 | [7 empty] | 0.7953 | -13.075 | 13.0992 | 7963.4702 | 21.9796 | 573.0316 | [5 empty] | 77.1506 | 81.197 | 88.3142 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 448.8207 |  |  |  |  | 77.7386 | 81.6823 | 88.4413 | [7 empty] | 0.2524 | 0.1765 | 0.3079 | 6462.3645 | 0.2744 | 449.5995 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
575 | 575 | 575 |  | 199.7285 | 202.0301 | 262.9788 | [7 empty] | 0.7857 | -13.0806 | 13.1042 | 7961.8098 | 21.9597 | 573.5888 | [5 empty] | 77.5397 | 81.6066 | 88.7597 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 449.4782 |  |  |  |  | 78.0467 | 82.1744 | 88.5672 | [7 empty] | 0.1247 | 0.4032 | 0.422 | 6437.4544 | 0.3309 | 450.3852 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
576 | 576 | 576 |  | 200.4685 | 202.806 | 263.9697 | [7 empty] | 0.7684 | -13.0938 | 13.1164 | 7961.6467 | 21.9379 | 574.1342 | [5 empty] | 77.9306 | 82.0179 | 89.207 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 450.1358 |  |  |  |  | 78.0308 | 82.1519 | 88.5379 | [7 empty] | 0.133 | 0.4048 | 0.4261 | 6436.8073 | 0.3092 | 450.3495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
577 | 577 | 577 |  | 201.9498 | 204.3255 | 265.9735 | [7 empty] | 0.7518 | -13.14 | 13.1615 | 7963.2984 | 21.9959 | 575.1966 | [5 empty] | 78.3232 | 82.431 | 89.6564 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 450.7933 |  |  |  |  | 78.5002 | 82.644 | 89.083 | [7 empty] | 0.1329 | 0.3983 | 0.4199 | 6437.8764 | 0.3061 | 451.1312 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
578 | 578 | 578 |  | 202.7318 | 205.14 | 267.0243 | [7 empty] | 0.7366 | -13.1572 | 13.1778 | 7963.4576 | 21.9772 | 575.763 | [5 empty] | 78.7175 | 82.846 | 90.1078 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 451.4509 |  |  |  |  | 79.0408 | 83.1865 | 89.6511 | [7 empty] | 0.1701 | 0.4035 | 0.4379 | 6435.4816 | 0.3153 | 451.9881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
579 | 579 | 579 |  | 203.502 | 205.9394 | 268.0424 | [7 empty] | 0.7254 | -13.1707 | 13.1906 | 7962.9758 | 21.9562 | 576.3169 | [5 empty] | 79.1135 | 83.2629 | 90.5612 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 452.1084 |  |  |  |  | 79.5033 | 83.64 | 90.2901 | [7 empty] | 0.1814 | 0.3262 | 0.3732 | 6445.6958 | 0.2692 | 452.7008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
580 | 580 | 580 |  | 204.3567 | 206.8046 | 269.1469 | [7 empty] | 0.7291 | -13.1878 | 13.208 | 7962.0517 | 21.944 | 576.9142 | [5 empty] | 79.5114 | 83.6816 | 91.0166 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 452.766 |  |  |  |  | 79.9888 | 84.2159 | 90.8388 | [7 empty] | 0.1156 | 0.3727 | 0.3902 | 6442.7704 | 0.3055 | 453.6009 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
581 | 581 | 581 |  | 205.1252 | 207.4278 | 270.2583 | [7 empty] | 0.8102 | -13.2998 | 13.3244 | 7971.201 | 21.9388 | 577.3429 | [5 empty] | 79.911 | 84.1021 | 91.474 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 453.4235 |  |  |  |  | 80.441 | 84.5458 | 91.4027 | [7 empty] | 0.2549 | 0.2502 | 0.3572 | 6452.7018 | 0.2816 | 454.1141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
582 | 582 | 582 |  | 205.807 | 208.1133 | 271.1958 | [7 empty] | 0.8091 | -13.3305 | 13.355 | 7973.0051 | 21.9102 | 577.8131 | [5 empty] | 80.3123 | 84.5246 | 91.9334 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 454.0811 |  |  |  |  | 80.9787 | 85.0961 | 91.991 | [7 empty] | 0.2754 | 0.2519 | 0.3732 | 6451.5973 | 0.3073 | 454.9661 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
583 | 583 | 583 |  | 206.5616 | 208.7021 | 272.3151 | [7 empty] | 0.8986 | -13.4568 | 13.4868 | 7983.8425 | 21.9056 | 578.216 | [5 empty] | 80.7155 | 84.9489 | 92.3949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 454.7387 |  |  |  |  | 81.0207 | 85.2692 | 92.0155 | [7 empty] | 0.149 | 0.3502 | 0.3805 | 6444.5105 | 0.2743 | 455.2332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
584 | 584 | 584 |  | 207.3038 | 209.4621 | 273.362 | [7 empty] | 0.8859 | -13.4913 | 13.5203 | 7986.4462 | 21.8824 | 578.7342 | [5 empty] | 81.1204 | 85.375 | 92.8585 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 455.3962 |  |  |  |  | 81.4873 | 85.7694 | 92.5505 | [7 empty] | 0.1391 | 0.3548 | 0.3811 | 6444.5109 | 0.281 | 456.0021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
585 | 585 | 585 |  | 208.0619 | 210.3052 | 274.031 | [7 empty] | 0.8809 | -13.391 | 13.4199 | 7969.9985 | 21.8404 | 579.3072 | [5 empty] | 81.5272 | 85.8031 | 93.3241 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 456.0538 |  |  |  |  | 82.0256 | 86.2982 | 93.151 | [7 empty] | 0.1798 | 0.3358 | 0.3809 | 6445.2411 | 0.2816 | 456.8107 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
586 | 586 | 586 |  | 208.7917 | 211.0576 | 275.0565 | [7 empty] | 0.8658 | -13.4217 | 13.4496 | 7972.2519 | 21.8143 | 579.8167 | [5 empty] | 81.9357 | 86.2331 | 93.7917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 456.7113 |  |  |  |  | 82.55 | 86.8219 | 93.7375 | [7 empty] | 0.2105 | 0.3223 | 0.385 | 6445.6989 | 0.2923 | 457.6071 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
587 | 587 | 587 |  | 209.5092 | 211.8529 | 275.6431 | [7 empty] | 0.8683 | -13.316 | 13.3443 | 7955.0211 | 21.767 | 580.3534 | [5 empty] | 82.3461 | 86.665 | 94.2615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 457.3689 |  |  |  |  | 82.8915 | 87.2769 | 94.3553 | [7 empty] | 0.0684 | 0.2774 | 0.2857 | 6458.882 | 0.2491 | 458.2957 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
588 | 588 | 588 |  | 210.2711 | 212.6507 | 276.7009 | [7 empty] | 0.8471 | -13.3398 | 13.3666 | 7956.495 | 21.742 | 580.8899 | [5 empty] | 82.7583 | 87.0988 | 94.7333 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 458.0265 |  |  |  |  | 82.8716 | 87.2529 | 94.3354 | [7 empty] | 0.071 | 0.274 | 0.283 | 6459.2104 | 0.2122 | 458.2593 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
589 | 589 | 589 |  | 210.8916 | 213.3967 | 277.8348 | [7 empty] | 0.7415 | -13.3924 | 13.4129 | 7966.0881 | 21.7044 | 581.3899 | [5 empty] | 83.1723 | 87.5345 | 95.2072 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 458.6841 |  |  |  |  | 83.3918 | 87.8138 | 94.8839 | [7 empty] | 0.0666 | 0.3042 | 0.3114 | 6455.4618 | 0.2425 | 459.104 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
590 | 590 | 590 |  | 211.6799 | 214.2273 | 278.9201 | [7 empty] | 0.7179 | -13.4122 | 13.4314 | 7967.0226 | 21.6805 | 581.9446 | [5 empty] | 83.5881 | 87.9722 | 95.6832 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 459.3416 |  |  |  |  | 83.724 | 88.218 | 95.4829 | [7 empty] | -0.0316 | 0.2363 | 0.2384 | 6469.5228 | 0.23 | 459.7098 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
591 | 591 | 591 |  | 212.2653 | 214.9479 | 280.0105 | [7 empty] | 0.6069 | -13.4602 | 13.4739 | 7976.3318 | 21.6383 | 582.4243 | [5 empty] | 84.0058 | 88.4118 | 96.1614 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 459.9992 |  |  |  |  | 84.3215 | 88.8461 | 96.1753 | [7 empty] | -0.0323 | 0.2309 | 0.2331 | 6470.3836 | 0.2379 | 460.6461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
592 | 592 | 592 |  | 213.048 | 215.7745 | 281.1196 | [7 empty] | 0.5791 | -13.4873 | 13.4997 | 7978.4638 | 21.6142 | 582.9727 | [5 empty] | 84.4254 | 88.8533 | 96.6416 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 460.6568 |  |  |  |  | 84.8419 | 89.3713 | 96.7816 | [7 empty] | -0.0122 | 0.2104 | 0.2107 | 6472.2292 | 0.2177 | 461.4246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
593 | 593 | 593 |  | 213.0347 | 215.7408 | 281.0843 | [7 empty] | 0.593 | -13.4905 | 13.5035 | 7978.3447 | 21.5133 | 582.9504 | [5 empty] | 84.8467 | 89.2968 | 97.124 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 461.3144 |  |  |  |  | 85.3103 | 89.891 | 97.325 | [7 empty] | -0.0398 | 0.2238 | 0.2273 | 6471.8451 | 0.2515 | 462.1908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
594 | 594 | 594 |  | 213.8031 | 216.5442 | 282.1269 | [7 empty] | 0.5759 | -13.508 | 13.5203 | 7978.7612 | 21.4865 | 583.4816 | [5 empty] | 85.27 | 89.7423 | 97.6085 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 461.9719 |  |  |  |  | 85.3405 | 90.0447 | 97.3096 | [7 empty] | -0.1502 | 0.3271 | 0.3599 | 6463.4298 | 0.3986 | 462.4167 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
595 | 595 | 595 |  | 214.6225 | 217.3775 | 283.2776 | [7 empty] | 0.5668 | -13.5465 | 13.5583 | 7981.5131 | 21.4677 | 584.0306 | [5 empty] | 85.6951 | 90.1897 | 98.0951 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 462.6295 |  |  |  |  | 85.9161 | 90.6249 | 97.9757 | [7 empty] | -0.1261 | 0.3058 | 0.3308 | 6465.1985 | 0.3667 | 463.2664 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
596 | 596 | 596 |  | 216.2524 | 219.0637 | 285.5764 | [7 empty] | 0.5312 | -13.6137 | 13.624 | 7986.4623 | 21.5265 | 585.1356 | [5 empty] | 86.1222 | 90.6391 | 98.5839 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 463.2871 |  |  |  |  | 85.9857 | 90.8122 | 98.013 | [7 empty] | -0.2295 | 0.3998 | 0.461 | 6457.7398 | 0.522 | 463.5396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
597 | 597 | 597 |  | 217.0023 | 219.8396 | 286.5563 | [7 empty] | 0.5238 | -13.624 | 13.6341 | 7985.5536 | 21.496 | 585.6414 | [5 empty] | 86.5511 | 91.0905 | 99.0749 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 463.9447 |  |  |  |  | 86.4973 | 91.3335 | 98.6011 | [7 empty] | -0.2125 | 0.3862 | 0.4408 | 6458.831 | 0.4971 | 464.2975 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
598 | 598 | 598 |  | 218.7472 | 221.6461 | 288.9299 | [7 empty] | 0.4954 | -13.6719 | 13.6809 | 7987.1962 | 21.5608 | 586.8127 | [5 empty] | 86.9819 | 91.5439 | 99.5681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 464.6023 |  |  |  |  | 86.9786 | 91.8403 | 99.1621 | [7 empty] | -0.2142 | 0.3806 | 0.4367 | 6459.7548 | 0.4953 | 465.0307 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
599 | 599 | 599 |  | 219.5265 | 222.4507 | 289.9909 | [7 empty] | 0.484 | -13.6944 | 13.703 | 7988.0258 | 21.5338 | 587.3314 | [5 empty] | 87.4146 | 91.9993 | 100.0634 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 465.2599 |  |  |  |  | 87.5162 | 92.4199 | 99.8409 | [7 empty] | -0.2392 | 0.3589 | 0.4313 | 6463.9225 | 0.5055 | 465.8646 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
600 | 600 | 600 |  | 220.1551 | 222.9624 | 290.524 | [7 empty] | 0.5898 | -13.6833 | 13.696 | 7979.8245 | 21.4923 | 587.6605 | [5 empty] | 87.8492 | 92.4567 | 100.5609 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 465.9175 |  |  |  |  | 88.0947 | 93.0346 | 100.5337 | [7 empty] | -0.2498 | 0.3474 | 0.4279 | 6466.0633 | 0.5131 | 466.7441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
601 | 601 | 601 |  | 220.1452 | 222.9538 | 290.5202 | [7 empty] | 0.588 | -13.6849 | 13.6976 | 7980.1533 | 21.3914 | 587.6549 | [5 empty] | 88.2858 | 92.9162 | 101.0606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 466.5751 |  |  |  |  | 88.5949 | 93.5367 | 101.1276 | [7 empty] | -0.2297 | 0.3209 | 0.3946 | 6468.6591 | 0.4775 | 467.4586 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
602 | 602 | 602 |  | 220.8247 | 223.6644 | 291.4472 | [7 empty] | 0.5725 | -13.7014 | 13.7133 | 7980.7009 | 21.3542 | 588.1107 | [5 empty] | 88.7242 | 93.3777 | 101.5625 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 467.2327 |  |  |  |  | 89.1303 | 94.0997 | 101.7606 | [7 empty] | -0.2323 | 0.3103 | 0.3877 | 6470.2541 | 0.4782 | 468.2558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
603 | 603 | 603 |  | 221.5466 | 224.2811 | 292.106 | [7 empty] | 0.6718 | -13.6892 | 13.7057 | 7972.3688 | 21.3208 | 588.5051 | [5 empty] | 89.1647 | 93.8412 | 102.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 467.8903 |  |  |  |  | 89.135 | 94.105 | 101.7676 | [7 empty] | -0.233 | 0.3098 | 0.3877 | 6470.3526 | 0.4581 | 468.2633 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
604 | 604 | 604 |  | 222.3073 | 225.0693 | 293.1235 | [7 empty] | 0.6608 | -13.7053 | 13.7212 | 7972.414 | 21.2906 | 589.0078 | [5 empty] | 89.607 | 94.3067 | 102.5731 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 468.5479 |  |  |  |  | 89.6751 | 94.6689 | 102.407 | [7 empty] | -0.2321 | 0.2963 | 0.3764 | 6472.1528 | 0.45 | 469.0575 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
605 | 605 | 605 |  | 223.184 | 225.9817 | 294.2965 | [7 empty] | 0.6459 | -13.7222 | 13.7374 | 7972.3675 | 21.2704 | 589.5876 | [5 empty] | 90.0513 | 94.7744 | 103.0817 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 469.2055 |  |  |  |  | 90.1782 | 95.1851 | 103.0103 | [7 empty] | -0.2237 | 0.2745 | 0.3541 | 6474.6751 | 0.4281 | 469.7806 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
606 | 606 | 606 |  | 223.979 | 226.8038 | 295.323 | [7 empty] | 0.6397 | -13.7301 | 13.745 | 7971.0114 | 21.2418 | 590.1081 | [5 empty] | 90.4976 | 95.244 | 103.5925 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 469.8631 |  |  |  |  | 90.7374 | 95.763 | 103.6807 | [7 empty] | -0.2186 | 0.2532 | 0.3345 | 6477.2818 | 0.413 | 470.5864 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
607 | 607 | 607 |  | 224.9182 | 227.7766 | 296.5491 | [7 empty] | 0.63 | -13.7422 | 13.7566 | 7969.9044 | 21.2261 | 590.7218 | [5 empty] | 90.9459 | 95.7158 | 104.1056 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 470.5207 |  |  |  |  | 90.9777 | 96.0154 | 103.9584 | [7 empty] | -0.2184 | 0.2513 | 0.3329 | 6477.5378 | 0.4021 | 470.9368 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
608 | 608 | 608 |  | 225.6755 | 228.5627 | 297.5497 | [7 empty] | 0.6198 | -13.7543 | 13.7683 | 7969.4351 | 21.1942 | 591.2159 | [5 empty] | 91.3961 | 96.1896 | 104.621 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 471.1783 |  |  |  |  | 91.5721 | 96.6414 | 104.6831 | [7 empty] | -0.2263 | 0.2307 | 0.3232 | 6480.6524 | 0.4013 | 471.8025 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
609 | 609 | 609 |  | 226.3021 | 229.3622 | 298.6898 | [7 empty] | 0.4928 | -13.7857 | 13.7945 | 7976.9116 | 21.149 | 591.7169 | [5 empty] | 91.8483 | 96.6656 | 105.1387 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 471.8359 |  |  |  |  | 91.8053 | 96.8798 | 104.9489 | [7 empty] | -0.2192 | 0.2265 | 0.3152 | 6480.8879 | 0.3829 | 472.1309 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
610 | 610 | 610 |  | 227.1032 | 230.2028 | 299.7883 | [7 empty] | 0.4729 | -13.8051 | 13.8132 | 7977.6838 | 21.1214 | 592.2418 | [5 empty] | 92.3025 | 97.1436 | 105.6586 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 472.4935 |  |  |  |  | 92.3813 | 97.478 | 105.6565 | [7 empty] | -0.22 | 0.1991 | 0.2967 | 6484.5193 | 0.3684 | 472.9517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
611 | 611 | 611 |  | 227.6196 | 230.8878 | 300.8247 | [7 empty] | 0.3435 | -13.8454 | 13.8497 | 7986.7991 | 21.068 | 592.6682 | [5 empty] | 92.7587 | 97.6238 | 106.1808 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 473.1511 |  |  |  |  | 92.9289 | 98.047 | 106.3233 | [7 empty] | -0.2199 | 0.1761 | 0.2817 | 6487.5353 | 0.3569 | 473.7284 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
612 | 612 | 612 |  | 228.4978 | 231.7598 | 301.9676 | [7 empty] | 0.3565 | -13.8703 | 13.8749 | 7986.6495 | 21.0489 | 593.2094 | [5 empty] | 93.217 | 98.106 | 106.7054 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 473.8087 |  |  |  |  | 93.5039 | 98.6399 | 106.9795 | [7 empty] | -0.2073 | 0.1688 | 0.2673 | 6487.9188 | 0.3456 | 474.5334 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
613 | 613 | 613 |  | 229.3359 | 232.6466 | 303.1016 | [7 empty] | 0.3337 | -13.8837 | 13.8877 | 7986.6185 | 21.0229 | 593.7578 | [5 empty] | 93.6772 | 98.5904 | 107.2322 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 474.4664 |  |  |  |  | 93.9564 | 99.1135 | 107.5488 | [7 empty] | -0.2139 | 0.144 | 0.2578 | 6491.4503 | 0.3359 | 475.1733 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
614 | 614 | 614 |  | 230.1426 | 233.4773 | 304.1301 | [7 empty] | 0.3315 | -13.8895 | 13.8935 | 7984.8271 | 20.9936 | 594.2697 | [5 empty] | 94.1395 | 99.0769 | 107.7614 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 475.124 |  |  |  |  | 94.5505 | 99.73 | 108.2437 | [7 empty] | -0.2078 | 0.1315 | 0.2459 | 6492.7953 | 0.3315 | 476.0022 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
615 | 615 | 615 |  | 230.9061 | 234.2731 | 305.1588 | [7 empty] | 0.318 | -13.9053 | 13.909 | 7984.9855 | 20.9617 | 594.7584 | [5 empty] | 94.6038 | 99.5656 | 108.2929 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 475.7816 |  |  |  |  | 94.9792 | 100.2679 | 108.9486 | [7 empty] | -0.3274 | 0.0904 | 0.3396 | 6503.6646 | 0.4336 | 476.7217 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
616 | 616 | 616 |  | 231.766 | 235.1511 | 306.3304 | [7 empty] | 0.3116 | -13.9334 | 13.9369 | 7986.1618 | 20.94 | 595.296 | [5 empty] | 95.0702 | 100.0564 | 108.8267 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 476.4392 |  |  |  |  | 95.5991 | 100.9303 | 109.7408 | [7 empty] | -0.3507 | 0.06 | 0.3558 | 6508.6406 | 0.4551 | 477.603 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
617 | 617 | 617 |  | 232.3671 | 235.6466 | 306.8765 | [7 empty] | 0.4024 | -13.9299 | 13.9357 | 7979.9513 | 20.8952 | 595.5985 | [5 empty] | 95.5386 | 100.5494 | 109.3629 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 477.0968 |  |  |  |  | 95.559 | 100.8823 | 109.6714 | [7 empty] | -0.3412 | 0.0668 | 0.3477 | 6507.3268 | 0.4183 | 477.5393 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
618 | 618 | 618 |  | 233.2538 | 236.5531 | 308.0603 | [7 empty] | 0.3976 | -13.9523 | 13.9579 | 7980.2292 | 20.8746 | 596.1504 | [5 empty] | 96.0091 | 101.0446 | 109.9015 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 477.7545 |  |  |  |  | 95.9929 | 101.411 | 110.335 | [7 empty] | -0.4374 | 0.0378 | 0.439 | 6515.5046 | 0.5105 | 478.2392 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
619 | 619 | 619 |  | 233.8914 | 237.0726 | 308.6448 | [7 empty] | 0.4962 | -13.9523 | 13.9611 | 7974.0688 | 20.8339 | 596.4657 | [5 empty] | 96.4816 | 101.5419 | 110.4424 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 478.4121 |  |  |  |  | 96.5444 | 101.9906 | 111.0349 | [7 empty] | -0.4479 | 0.0073 | 0.448 | 6519.8573 | 0.5112 | 479.003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
620 | 620 | 620 |  | 235.5399 | 238.768 | 310.9489 | [7 empty] | 0.4702 | -14.0156 | 14.0235 | 7978.2037 | 20.8821 | 597.4905 | [5 empty] | 96.9563 | 102.0414 | 110.9857 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 479.0697 |  |  |  |  | 98.0248 | 102.8229 | 111.7489 | [7 empty] | 0.3985 | -0.0095 | 0.3987 | 6482.8446 | 0.4745 | 480.0927 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
621 | 621 | 621 |  | 236.32 | 239.5794 | 312.036 | [7 empty] | 0.4533 | -14.0411 | 14.0484 | 7979.771 | 20.852 | 597.9786 | [5 empty] | 97.433 | 102.5431 | 111.5314 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 479.7273 |  |  |  |  | 98.1351 | 103.221 | 111.7816 | [7 empty] | 0.1571 | 0.2026 | 0.2564 | 6467.1993 | 0.2216 | 480.6113 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
622 | 622 | 622 |  | 236.3894 | 239.6679 | 312.119 | [7 empty] | 0.4444 | -14.0337 | 14.0407 | 7978.9501 | 20.758 | 598.0317 | [5 empty] | 97.9118 | 103.0471 | 112.0795 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 480.385 |  |  |  |  | 98.4112 | 103.8103 | 112.4457 | [7 empty] | -0.1791 | 0.2328 | 0.2938 | 6478.8392 | 0.3747 | 481.3755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
623 | 623 | 623 |  | 237.1654 | 240.4764 | 313.1973 | [7 empty] | 0.4272 | -14.0578 | 14.0642 | 7980.3477 | 20.7272 | 598.5163 | [5 empty] | 98.3927 | 103.5532 | 112.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 481.0426 |  |  |  |  | 98.8925 | 104.3057 | 113.0012 | [7 empty] | -0.1694 | 0.2235 | 0.2805 | 6479.6107 | 0.3589 | 482.015 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
624 | 624 | 624 |  | 238.0206 | 241.3515 | 314.341 | [7 empty] | 0.4221 | -14.0792 | 14.0855 | 7980.662 | 20.703 | 599.039 | [5 empty] | 98.8758 | 104.0616 | 113.183 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 481.7002 |  |  |  |  | 99.0238 | 104.7267 | 113.0579 | [7 empty] | -0.409 | 0.4342 | 0.5965 | 6464.1882 | 0.7185 | 482.5563 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
625 | 625 | 625 |  | 238.8567 | 242.2037 | 315.5053 | [7 empty] | 0.4137 | -14.1127 | 14.1188 | 7982.7566 | 20.6788 | 599.5465 | [5 empty] | 99.3609 | 104.5722 | 113.7383 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 482.3579 |  |  |  |  | 99.0348 | 104.7183 | 113.0839 | [7 empty] | -0.3933 | 0.4165 | 0.5728 | 6465.6955 | 0.6795 | 482.5455 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
626 | 626 | 626 |  | 239.6623 | 243.0437 | 316.5832 | [7 empty] | 0.4003 | -14.127 | 14.1327 | 7982.6375 | 20.6486 | 600.0449 | [5 empty] | 99.8482 | 105.0851 | 114.2962 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 483.0155 |  |  |  |  | 100.275 | 105.5802 | 113.7301 | [7 empty] | 0.1491 | 0.4792 | 0.5019 | 6433.6182 | 0.3673 | 483.6477 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
627 | 627 | 627 |  | 239.6832 | 243.0532 | 316.6407 | [7 empty] | 0.4034 | -14.1393 | 14.1451 | 7984.0562 | 20.5549 | 600.0506 | [5 empty] | 100.3377 | 105.6002 | 114.8564 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 483.6731 |  |  |  |  | 100.6786 | 106.1258 | 114.4107 | [7 empty] | 0.0003 | 0.4569 | 0.4569 | 6443.1891 | 0.3985 | 484.3412 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
628 | 628 | 628 |  | 240.5323 | 243.9057 | 317.8042 | [7 empty] | 0.4041 | -14.1735 | 14.1792 | 7985.8128 | 20.5322 | 600.5549 | [5 empty] | 100.8293 | 106.1176 | 115.4192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 484.3308 |  |  |  |  | 101.2389 | 106.6732 | 115.1162 | [7 empty] | 0.0268 | 0.403 | 0.4039 | 6448.7725 | 0.344 | 485.0339 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
629 | 629 | 629 |  | 241.3599 | 244.7802 | 318.9247 | [7 empty] | 0.3827 | -14.1869 | 14.192 | 7985.8517 | 20.5031 | 601.0704 | [5 empty] | 101.323 | 106.6372 | 115.9844 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 484.9884 |  |  |  |  | 101.6265 | 107.1831 | 115.7906 | [7 empty] | -0.106 | 0.3647 | 0.3798 | 6459.5435 | 0.3937 | 485.6761 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
630 | 630 | 630 |  | 242.1638 | 245.6164 | 320.0404 | [7 empty] | 0.3662 | -14.2116 | 14.2163 | 7987.2321 | 20.474 | 601.5617 | [5 empty] | 101.819 | 107.1592 | 116.552 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 485.6461 |  |  |  |  | 102.2229 | 107.7972 | 116.4413 | [7 empty] | -0.0878 | 0.369 | 0.3793 | 6458.3037 | 0.3888 | 486.4461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
631 | 631 | 631 |  | 243.806 | 247.3448 | 322.3098 | [7 empty] | 0.3229 | -14.2518 | 14.2555 | 7989.1401 | 20.5133 | 602.5724 | [5 empty] | 102.3171 | 107.6834 | 117.1222 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 486.3037 |  |  |  |  | 102.6697 | 108.2975 | 116.7621 | [7 empty] | -0.0805 | 0.4665 | 0.4734 | 6446.1116 | 0.4583 | 487.0705 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
632 | 632 | 632 |  | 244.5945 | 248.1604 | 323.4012 | [7 empty] | 0.3097 | -14.2768 | 14.2802 | 7990.4869 | 20.4827 | 603.0471 | [5 empty] | 102.8174 | 108.2099 | 117.6949 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 486.9613 |  |  |  |  | 103.2351 | 108.7244 | 117.4562 | [7 empty] | 0.0609 | 0.3461 | 0.3515 | 6454.6356 | 0.2834 | 487.6012 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
633 | 633 | 633 |  | 245.1565 | 248.9625 | 324.0621 | [7 empty] | 0.195 | -14.1835 | 14.1848 | 7981.3788 | 20.4098 | 603.5124 | [5 empty] | 103.3199 | 108.7388 | 118.2701 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 487.619 |  |  |  |  | 103.7355 | 109.2868 | 117.763 | [7 empty] | 0.0763 | 0.4781 | 0.4841 | 6437.9792 | 0.3829 | 488.2974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
634 | 634 | 634 |  | 245.9984 | 249.8199 | 325.2104 | [7 empty] | 0.1903 | -14.2112 | 14.2125 | 7982.5774 | 20.3841 | 604.0082 | [5 empty] | 103.8245 | 109.2699 | 118.8478 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 488.2766 |  |  |  |  | 104.2555 | 109.6762 | 118.5434 | [7 empty] | 0.183 | 0.3064 | 0.3569 | 6454.2419 | 0.2506 | 488.7777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
635 | 635 | 635 |  | 247.3501 | 251.4392 | 326.9418 | [7 empty] | 0.0657 | -14.1379 | 14.1381 | 7974.138 | 20.3767 | 604.9404 | [5 empty] | 104.3315 | 109.8034 | 119.4281 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 488.9343 |  |  |  |  | 104.7885 | 110.2214 | 119.1248 | [7 empty] | 0.2015 | 0.3083 | 0.3683 | 6453.2923 | 0.259 | 489.4475 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
636 | 636 | 636 |  | 248.33 | 252.4589 | 328.2643 | [7 empty] | 0.0504 | -14.1588 | 14.1589 | 7974.4869 | 20.3597 | 605.5245 | [5 empty] | 104.8406 | 110.3393 | 120.0109 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 489.5919 |  |  |  |  | 105.3777 | 110.8768 | 119.8528 | [7 empty] | 0.1603 | 0.3057 | 0.3451 | 6455.5518 | 0.2525 | 490.2488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
637 | 637 | 637 |  | 249.079 | 253.2396 | 329.2992 | [7 empty] | 0.0356 | -14.18 | 14.1801 | 7975.5647 | 20.3246 | 605.9702 | [5 empty] | 105.352 | 110.8775 | 120.5963 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 490.2496 |  |  |  |  | 105.9748 | 111.462 | 120.6561 | [7 empty] | 0.1767 | 0.2297 | 0.2898 | 6464.1392 | 0.2267 | 490.9606 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
638 | 638 | 638 |  | 249.8535 | 254.0646 | 330.3338 | [7 empty] | 0.0147 | -14.1868 | 14.1868 | 7974.9641 | 20.2886 | 606.4398 | [5 empty] | 105.8656 | 111.418 | 121.1842 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 490.9072 |  |  |  |  | 106.5547 | 112.0802 | 121.2814 | [7 empty] | 0.176 | 0.2496 | 0.3054 | 6461.8588 | 0.2412 | 491.7089 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
639 | 639 | 639 |  | 250.7893 | 255.007 | 331.5662 | [7 empty] | 0.02 | -14.2108 | 14.2108 | 7975.0308 | 20.2691 | 606.9745 | [5 empty] | 106.3814 | 111.9609 | 121.7747 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 491.5649 |  |  |  |  | 106.9411 | 112.6317 | 121.9443 | [7 empty] | 0.0109 | 0.2418 | 0.242 | 6470.1384 | 0.2356 | 492.3734 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
640 | 640 | 640 |  | 251.5115 | 255.5699 | 332.6354 | [7 empty] | 0.0981 | -14.3182 | 14.3186 | 7983.4506 | 20.25 | 607.293 | [5 empty] | 106.8996 | 112.5062 | 122.3678 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 492.2225 |  |  |  |  | 107.0554 | 112.8902 | 122.0504 | [7 empty] | -0.1052 | 0.3318 | 0.3481 | 6464.3924 | 0.3576 | 492.6839 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
641 | 641 | 641 |  | 252.3515 | 256.4401 | 333.7733 | [7 empty] | 0.0867 | -14.3382 | 14.3385 | 7983.9615 | 20.2215 | 607.784 | [5 empty] | 107.42 | 113.0539 | 122.9635 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 492.8802 |  |  |  |  | 107.9917 | 113.8495 | 123.5237 | [7 empty] | -0.1515 | 0.1503 | 0.2134 | 6488.4506 | 0.2963 | 493.8303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
642 | 642 | 642 |  | 253.0984 | 257.0022 | 334.8643 | [7 empty] | 0.1791 | -14.4526 | 14.4537 | 7992.6152 | 20.2064 | 608.1003 | [5 empty] | 107.9427 | 113.604 | 123.5618 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 493.5378 |  |  |  |  | 108.6002 | 114.5199 | 124.1733 | [7 empty] | -0.1689 | 0.1863 | 0.2514 | 6484.9049 | 0.3436 | 494.6264 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
643 | 643 | 643 |  | 253.9347 | 257.8676 | 335.9982 | [7 empty] | 0.168 | -14.4728 | 14.4738 | 7993.1525 | 20.1774 | 608.5861 | [5 empty] | 108.4676 | 114.1565 | 124.1628 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 494.1955 |  |  |  |  | 108.5806 | 114.4901 | 124.1692 | [7 empty] | -0.1641 | 0.1735 | 0.2389 | 6486.2277 | 0.2899 | 494.5912 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
644 | 644 | 644 |  | 254.8338 | 258.8273 | 337.2515 | [7 empty] | 0.1373 | -14.4919 | 14.4925 | 7994.1572 | 20.152 | 609.123 | [5 empty] | 108.9949 | 114.7115 | 124.7663 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 494.8531 |  |  |  |  | 109.1776 | 115.1568 | 124.8495 | [7 empty] | -0.1961 | 0.1962 | 0.2774 | 6484.9331 | 0.3403 | 495.3788 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
645 | 645 | 645 |  | 255.7966 | 259.8204 | 338.5238 | [7 empty] | 0.1298 | -14.5082 | 14.5088 | 7993.7022 | 20.1319 | 609.6767 | [5 empty] | 109.5245 | 115.2688 | 125.3726 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 495.5108 |  |  |  |  | 109.7496 | 115.7688 | 125.6276 | [7 empty] | -0.2251 | 0.1512 | 0.2712 | 6491.6488 | 0.3428 | 496.0983 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
646 | 646 | 646 |  | 255.8268 | 259.8269 | 338.5389 | [7 empty] | 0.1449 | -14.5119 | 14.5126 | 7993.4644 | 20.0399 | 609.6803 | [5 empty] | 110.0564 | 115.8286 | 125.9814 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 496.1685 |  |  |  |  | 110.3573 | 116.4266 | 126.3733 | [7 empty] | -0.2486 | 0.1408 | 0.2857 | 6493.938 | 0.3652 | 496.8678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
647 | 647 | 647 |  | 257.4756 | 261.5652 | 340.8238 | [7 empty] | 0.1016 | -14.5514 | 14.5517 | 7995.3772 | 20.0737 | 610.6446 | [5 empty] | 110.5906 | 116.3909 | 126.593 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 496.8261 |  |  |  |  | 110.9583 | 117.0998 | 127.0368 | [7 empty] | -0.2785 | 0.1733 | 0.328 | 6491.3569 | 0.4196 | 497.6513 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
648 | 648 | 648 |  | 258.3838 | 262.5029 | 342.0731 | [7 empty] | 0.0891 | -14.578 | 14.5783 | 7996.6043 | 20.0506 | 611.1623 | [5 empty] | 111.1272 | 116.9556 | 127.2072 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 497.4838 |  |  |  |  | 111.4451 | 117.5042 | 127.4179 | [7 empty] | -0.156 | 0.1828 | 0.2404 | 6484.9242 | 0.2988 | 498.1199 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
649 | 649 | 649 |  | 259.12 | 263.2763 | 343.061 | [7 empty] | 0.0747 | -14.5889 | 14.5891 | 7996.4142 | 20.0116 | 611.588 | [5 empty] | 111.6661 | 117.5228 | 127.8241 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 498.1414 |  |  |  |  | 112.0618 | 118.1856 | 128.2158 | [7 empty] | -0.1986 | 0.1636 | 0.2573 | 6489.0949 | 0.3333 | 498.9064 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
650 | 650 | 650 |  | 259.0764 | 263.2148 | 342.9547 | [7 empty] | 0.0886 | -14.5827 | 14.583 | 7995.1945 | 19.9127 | 611.5541 | [5 empty] | 112.2074 | 118.0925 | 128.4437 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 498.7991 |  |  |  |  | 112.4806 | 118.5158 | 128.5294 | [7 empty] | -0.0766 | 0.1676 | 0.1842 | 6483.3647 | 0.2111 | 499.286 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
651 | 651 | 651 |  | 260.0302 | 264.2199 | 344.2796 | [7 empty] | 0.0637 | -14.6063 | 14.6064 | 7996.4032 | 19.8917 | 612.1057 | [5 empty] | 112.7511 | 118.6646 | 129.066 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 499.4568 |  |  |  |  | 113.1214 | 119.1883 | 129.2913 | [7 empty] | -0.0795 | 0.1546 | 0.1738 | 6485.0681 | 0.2119 | 500.0562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
652 | 652 | 652 |  | 261.7136 | 265.9612 | 346.6206 | [7 empty] | 0.0365 | -14.6601 | 14.6602 | 7999.4128 | 19.9296 | 613.0566 | [5 empty] | 113.2971 | 119.2393 | 129.691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 500.1144 |  |  |  |  | 113.5152 | 119.581 | 130.0244 | [7 empty] | -0.1086 | 0.0295 | 0.1125 | 6501.1827 | 0.148 | 500.5042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
653 | 653 | 653 |  | 262.6566 | 266.9283 | 347.9254 | [7 empty] | 0.0264 | -14.6916 | 14.6917 | 8001.0724 | 19.9093 | 613.5822 | [5 empty] | 113.8455 | 119.8165 | 130.3188 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 500.7721 |  |  |  |  | 114.1512 | 120.2444 | 130.7512 | [7 empty] | -0.103 | 0.0265 | 0.1063 | 6501.2948 | 0.1487 | 501.2578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
654 | 654 | 654 |  | 262.5377 | 266.8184 | 347.7256 | [7 empty] | 0.0251 | -14.6751 | 14.6751 | 7999.3803 | 19.8028 | 613.5225 | [5 empty] | 114.3963 | 120.3962 | 130.9493 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 501.4297 |  |  |  |  | 114.5489 | 120.6102 | 131.4378 | [7 empty] | -0.0973 | -0.0948 | 0.1358 | 6515.4349 | 0.105 | 501.6718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
655 | 655 | 655 |  | 263.3093 | 267.6347 | 348.8161 | [7 empty] | 0.0017 | -14.6972 | 14.6972 | 8000.8777 | 19.7676 | 613.965 | [5 empty] | 114.9495 | 120.9784 | 131.5826 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 502.0874 |  |  |  |  | 115.1843 | 121.3396 | 132.1033 | [7 empty] | -0.1373 | -0.0363 | 0.1421 | 6510.1869 | 0.1541 | 502.494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
656 | 656 | 656 |  | 264.2183 | 268.5768 | 350.0799 | [7 empty] | -0.0136 | -14.7253 | 14.7253 | 8002.4202 | 19.7438 | 614.474 | [5 empty] | 115.5052 | 121.5632 | 132.2186 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 502.7451 |  |  |  |  | 115.6553 | 121.9605 | 132.9608 | [7 empty] | -0.2942 | -0.0924 | 0.3084 | 6523.5397 | 0.3025 | 503.1902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
657 | 657 | 657 |  | 265.1098 | 269.5013 | 351.304 | [7 empty] | -0.0273 | -14.7491 | 14.7491 | 8003.3968 | 19.7179 | 614.9718 | [5 empty] | 116.0632 | 122.1505 | 132.8575 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 503.4027 |  |  |  |  | 116.4239 | 122.7434 | 133.9239 | [7 empty] | -0.2853 | -0.1391 | 0.3174 | 6528.6209 | 0.2962 | 504.0637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
658 | 658 | 658 |  | 265.963 | 270.3755 | 352.4323 | [7 empty] | -0.0306 | -14.7655 | 14.7655 | 8003.1544 | 19.6883 | 615.4411 | [5 empty] | 116.6238 | 122.7404 | 133.4991 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 504.0604 |  |  |  |  | 116.7737 | 123.2112 | 134.5417 | [7 empty] | -0.4032 | -0.1691 | 0.4372 | 6537.1845 | 0.4019 | 504.5831 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
659 | 659 | 659 |  | 267.56 | 272.0363 | 354.6423 | [7 empty] | -0.059 | -14.8101 | 14.8102 | 8005.3345 | 19.716 | 616.3288 | [5 empty] | 117.1867 | 123.3329 | 134.1435 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 504.7181 |  |  |  |  | 117.4853 | 123.9531 | 135.2545 | [7 empty] | -0.3793 | -0.1327 | 0.4019 | 6531.7618 | 0.3907 | 505.4034 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
660 | 660 | 660 |  | 267.6949 | 272.1653 | 354.8314 | [7 empty] | -0.056 | -14.8184 | 14.8185 | 8005.8737 | 19.6332 | 616.3975 | [5 empty] | 117.7521 | 123.928 | 134.7907 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 505.3757 |  |  |  |  | 117.5082 | 124.1371 | 135.276 | [7 empty] | -0.5101 | -0.0431 | 0.5119 | 6526.7797 | 0.5419 | 505.6061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
661 | 661 | 661 |  | 268.4126 | 272.9971 | 355.3241 | [7 empty] | -0.0613 | -14.6924 | 14.6925 | 7988.3311 | 19.5682 | 616.84 | [5 empty] | 118.32 | 124.5257 | 135.4408 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 506.0334 |  |  |  |  | 119.3427 | 125.3159 | 136.0416 | [7 empty] | 0.3282 | 0.0653 | 0.3346 | 6478.5732 | 0.3642 | 506.8986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
662 | 662 | 662 |  | 270.0565 | 274.7859 | 357.2162 | [7 empty] | -0.0916 | -14.6224 | 14.6226 | 7976.2808 | 19.5781 | 617.7872 | [5 empty] | 118.8904 | 125.126 | 136.0937 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 506.6911 |  |  |  |  | 119.6302 | 125.6588 | 136.1118 | [7 empty] | 0.3372 | 0.1877 | 0.3859 | 6464.0942 | 0.3362 | 507.2724 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
663 | 663 | 663 |  | 270.9019 | 275.6527 | 358.3782 | [7 empty] | -0.0994 | -14.6488 | 14.6491 | 7977.5405 | 19.5486 | 618.2441 | [5 empty] | 119.4633 | 125.7289 | 136.7495 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 507.3487 |  |  |  |  | 120.2687 | 126.3123 | 136.8246 | [7 empty] | 0.3543 | 0.1841 | 0.3993 | 6463.8772 | 0.355 | 507.9824 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
664 | 664 | 664 |  | 271.4775 | 276.4206 | 359.5301 | [7 empty] | -0.23 | -14.687 | 14.6888 | 7985.8146 | 19.4961 | 618.6478 | [5 empty] | 120.0386 | 126.3344 | 137.4081 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 508.0064 |  |  |  |  | 120.6941 | 126.9151 | 137.4731 | [7 empty] | 0.2006 | 0.2053 | 0.2871 | 6467.9227 | 0.2262 | 508.6344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
665 | 665 | 665 |  | 272.3959 | 277.3622 | 360.7848 | [7 empty] | -0.2375 | -14.7137 | 14.7156 | 7986.8978 | 19.4717 | 619.1413 | [5 empty] | 120.6165 | 126.9426 | 138.0696 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 508.6641 |  |  |  |  | 121.3074 | 127.5561 | 138.1806 | [7 empty] | 0.2028 | 0.2003 | 0.285 | 6468.4861 | 0.2289 | 509.3246 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
666 | 666 | 666 |  | 273.9516 | 279.1349 | 363.2121 | [7 empty] | -0.3685 | -14.7656 | 14.7702 | 7994.1907 | 19.491 | 620.0661 | [5 empty] | 121.1969 | 127.5534 | 138.7339 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 509.3217 |  |  |  |  | 121.7504 | 128.1384 | 138.6316 | [7 empty] | 0.1173 | 0.2839 | 0.3072 | 6462.5426 | 0.2297 | 509.9489 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
667 | 667 | 667 |  | 273.9871 | 279.1606 | 363.2455 | [7 empty] | -0.362 | -14.7669 | 14.7713 | 7993.9972 | 19.4001 | 620.0795 | [5 empty] | 121.7798 | 128.1669 | 139.4012 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 509.9794 |  |  |  |  | 122.3979 | 128.8043 | 139.3573 | [7 empty] | 0.1321 | 0.2806 | 0.3102 | 6462.3863 | 0.2331 | 510.6596 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
668 | 668 | 668 |  | 274.7918 | 280.0011 | 364.4005 | [7 empty] | -0.3814 | -14.7975 | 14.8024 | 7996.3312 | 19.3676 | 620.5161 | [5 empty] | 122.3653 | 128.7831 | 140.0714 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 510.6371 |  |  |  |  | 122.7396 | 129.1685 | 139.7461 | [7 empty] | 0.1286 | 0.2835 | 0.3113 | 6462.2479 | 0.2169 | 511.047 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
669 | 669 | 669 |  | 275.6319 | 280.8699 | 365.5665 | [7 empty] | -0.3934 | -14.8232 | 14.8285 | 7997.6895 | 19.3369 | 620.966 | [5 empty] | 122.9533 | 129.402 | 140.7445 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 511.2947 |  |  |  |  | 123.4707 | 129.9017 | 140.5703 | [7 empty] | 0.1593 | 0.2681 | 0.3119 | 6462.8263 | 0.2217 | 511.8238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
670 | 670 | 670 |  | 276.5665 | 281.8579 | 366.8473 | [7 empty] | -0.4157 | -14.8406 | 14.8465 | 7998.1611 | 19.3107 | 621.4761 | [5 empty] | 123.5439 | 130.0235 | 141.4206 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 511.9524 |  |  |  |  | 124.1649 | 130.8177 | 141.3036 | [7 empty] | 0.02 | 0.3892 | 0.3897 | 6454.9772 | 0.3398 | 512.7886 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
671 | 671 | 671 |  | 277.4649 | 282.7793 | 368.0762 | [7 empty] | -0.4228 | -14.8667 | 14.8727 | 7999.2062 | 19.2841 | 621.9502 | [5 empty] | 124.1371 | 130.6478 | 142.0996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 512.6101 |  |  |  |  | 124.8358 | 131.4705 | 142.1457 | [7 empty] | 0.0507 | 0.3317 | 0.3356 | 6460.2978 | 0.2883 | 513.4725 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
672 | 672 | 672 |  | 278.1594 | 283.3053 | 369.1737 | [7 empty] | -0.3508 | -14.9847 | 14.9888 | 8009.0555 | 19.2636 | 622.2202 | [5 empty] | 124.7328 | 131.2748 | 142.7815 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 513.2677 |  |  |  |  | 125.4936 | 132.2212 | 142.8692 | [7 empty] | 0.0088 | 0.3727 | 0.3728 | 6457.4962 | 0.343 | 514.255 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
673 | 673 | 673 |  | 279.0338 | 284.205 | 370.3778 | [7 empty] | -0.3601 | -15.0106 | 15.0149 | 8010.2225 | 19.2351 | 622.681 | [5 empty] | 125.3312 | 131.9045 | 143.4664 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 513.9254 |  |  |  |  | 125.5306 | 132.2795 | 142.9233 | [7 empty] | -0.0086 | 0.3785 | 0.3786 | 6457.5672 | 0.323 | 514.3157 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
674 | 674 | 674 |  | 279.8429 | 284.8177 | 371.5667 | [7 empty] | -0.2678 | -15.1273 | 15.1297 | 8018.8053 | 19.2237 | 622.994 | [5 empty] | 125.9321 | 132.537 | 144.1544 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 514.5831 |  |  |  |  | 126.1556 | 132.9346 | 143.6309 | [7 empty] | -0.0052 | 0.3789 | 0.379 | 6457.4665 | 0.3221 | 514.9951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
675 | 675 | 675 |  | 280.7185 | 285.7296 | 372.7587 | [7 empty] | -0.2812 | -15.146 | 15.1486 | 8019.245 | 19.1937 | 623.4587 | [5 empty] | 126.5357 | 133.1722 | 144.8453 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 515.2408 |  |  |  |  | 127.2483 | 134.0441 | 145.1333 | [7 empty] | -0.0129 | 0.2616 | 0.2619 | 6471.074 | 0.2668 | 516.1387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
676 | 676 | 676 |  | 281.4666 | 286.5418 | 373.3696 | [7 empty] | -0.2689 | -15.059 | 15.0614 | 8006.0571 | 19.1368 | 623.8714 | [5 empty] | 127.1419 | 133.8102 | 145.5392 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 515.8984 |  |  |  |  | 127.3186 | 134.455 | 145.1009 | [7 empty] | -0.261 | 0.4804 | 0.5467 | 6456.7382 | 0.5952 | 516.5601 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
677 | 677 | 677 |  | 282.3257 | 287.464 | 374.5925 | [7 empty] | -0.3007 | -15.08 | 15.083 | 8007.5555 | 19.1048 | 624.3387 | [5 empty] | 127.7508 | 134.451 | 146.2361 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 516.5561 |  |  |  |  | 127.6921 | 134.7978 | 145.9128 | [7 empty] | -0.2815 | 0.3097 | 0.4185 | 6476.6883 | 0.4864 | 516.9108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
678 | 678 | 678 |  | 283.1543 | 288.4042 | 375.2983 | [7 empty] | -0.3098 | -14.9768 | 14.98 | 7993.0911 | 19.0491 | 624.8136 | [5 empty] | 128.3622 | 135.0946 | 146.9361 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 517.2138 |  |  |  |  | 128.4008 | 135.543 | 146.7483 | [7 empty] | -0.2839 | 0.2993 | 0.4126 | 6478.0005 | 0.4839 | 517.6703 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
679 | 679 | 679 |  | 284.02 | 289.3297 | 376.4921 | [7 empty] | -0.3361 | -14.9907 | 14.9945 | 7993.5234 | 19.0163 | 625.2797 | [5 empty] | 128.9764 | 135.741 | 147.6391 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 517.8714 |  |  |  |  | 128.9778 | 136.0425 | 147.1905 | [7 empty] | -0.1646 | 0.3236 | 0.3631 | 6470.494 | 0.389 | 518.1773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
680 | 680 | 680 |  | 284.9388 | 290.2761 | 377.7551 | [7 empty] | -0.3459 | -15.0169 | 15.0209 | 7994.6761 | 18.9901 | 625.7549 | [5 empty] | 129.5932 | 136.3902 | 148.3452 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 518.5291 |  |  |  |  | 130.2339 | 137.2409 | 148.5236 | [7 empty] | -0.051 | 0.2965 | 0.3009 | 6469.0233 | 0.3085 | 519.3866 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
681 | 681 | 681 |  | 285.8635 | 291.256 | 379.0124 | [7 empty] | -0.3679 | -15.0308 | 15.0353 | 7994.7814 | 18.9613 | 626.2453 | [5 empty] | 130.2128 | 137.0422 | 149.0544 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 519.1868 |  |  |  |  | 130.8796 | 137.9718 | 149.3311 | [7 empty] | -0.1015 | 0.297 | 0.3139 | 6471.0723 | 0.3477 | 520.1196 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
682 | 682 | 682 |  | 286.6452 | 292.0664 | 380.1347 | [7 empty] | -0.3833 | -15.0618 | 15.0666 | 7997.0984 | 18.9263 | 626.6497 | [5 empty] | 130.835 | 137.697 | 149.7666 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 519.8445 |  |  |  |  | 131.3406 | 138.5758 | 150.1336 | [7 empty] | -0.236 | 0.2567 | 0.3487 | 6481.008 | 0.4271 | 520.7226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
683 | 683 | 683 |  | 287.5902 | 293.0524 | 381.4121 | [7 empty] | -0.3974 | -15.0794 | 15.0846 | 7997.3141 | 18.8997 | 627.1403 | [5 empty] | 131.4599 | 138.3547 | 150.482 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 520.5021 |  |  |  |  | 132.0231 | 139.2991 | 151.0042 | [7 empty] | -0.2529 | 0.2257 | 0.339 | 6485.1531 | 0.4265 | 521.4415 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
684 | 684 | 684 |  | 288.4665 | 293.9711 | 382.5701 | [7 empty] | -0.4099 | -15.0884 | 15.094 | 7996.6063 | 18.8669 | 627.596 | [5 empty] | 132.0875 | 139.0153 | 151.2005 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 521.1598 |  |  |  |  | 132.4489 | 139.85 | 151.8753 | [7 empty] | -0.3908 | 0.1377 | 0.4144 | 6500.4715 | 0.5053 | 521.9868 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
685 | 685 | 685 |  | 289.3949 | 294.9496 | 383.8345 | [7 empty] | -0.4293 | -15.1044 | 15.1105 | 7996.8833 | 18.8384 | 628.08 | [5 empty] | 132.7179 | 139.6787 | 151.922 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 521.8175 |  |  |  |  | 133.2714 | 140.7213 | 152.7912 | [7 empty] | -0.3898 | 0.1494 | 0.4175 | 6499.135 | 0.5196 | 522.8452 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
686 | 686 | 686 |  | 290.2632 | 295.8557 | 385.0181 | [7 empty] | -0.443 | -15.1227 | 15.1292 | 7997.3776 | 18.8065 | 628.5267 | [5 empty] | 133.351 | 140.345 | 152.6468 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 522.4751 |  |  |  |  | 133.3313 | 140.941 | 152.8068 | [7 empty] | -0.5018 | 0.2487 | 0.56 | 6492.6642 | 0.6691 | 523.061 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
687 | 687 | 687 |  | 291.1397 | 296.7895 | 386.2135 | [7 empty] | -0.4661 | -15.1348 | 15.142 | 7997.4634 | 18.7734 | 628.9858 | [5 empty] | 133.9869 | 141.0143 | 153.3747 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 523.1328 |  |  |  |  | 133.9504 | 141.664 | 153.2445 | [7 empty] | -0.5137 | 0.3828 | 0.6407 | 6478.4231 | 0.7601 | 523.7686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
688 | 688 | 688 |  | 292.1251 | 297.8196 | 387.5029 | [7 empty] | -0.4773 | -15.143 | 15.1506 | 7996.3591 | 18.7473 | 629.4906 | [5 empty] | 134.6255 | 141.6864 | 154.1057 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 523.7905 |  |  |  |  | 134.5399 | 142.126 | 154.0718 | [7 empty] | -0.4148 | 0.2462 | 0.4823 | 6489.4952 | 0.576 | 524.2191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
689 | 689 | 689 |  | 292.9981 | 298.7309 | 388.6868 | [7 empty] | -0.4906 | -15.1599 | 15.1678 | 7996.6628 | 18.7151 | 629.9358 | [5 empty] | 135.267 | 142.3614 | 154.8399 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 524.4481 |  |  |  |  | 135.1707 | 142.8443 | 154.5203 | [7 empty] | -0.4135 | 0.3719 | 0.5561 | 6475.706 | 0.6522 | 524.9168 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
690 | 690 | 690 |  | 293.7734 | 299.5416 | 389.7216 | [7 empty] | -0.5013 | -15.1707 | 15.179 | 7996.4032 | 18.6755 | 630.3308 | [5 empty] | 135.9112 | 143.0394 | 155.5773 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 525.1058 |  |  |  |  | 135.8189 | 143.3673 | 155.3447 | [7 empty] | -0.304 | 0.2608 | 0.4005 | 6483.5297 | 0.4725 | 525.4228 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
691 | 691 | 691 |  | 294.7139 | 300.5153 | 390.9657 | [7 empty] | -0.5087 | -15.1847 | 15.1932 | 7995.9716 | 18.6473 | 630.8039 | [5 empty] | 136.5582 | 143.7204 | 156.318 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 525.7635 |  |  |  |  | 137.464 | 144.5725 | 156.3867 | [7 empty] | 0.2233 | 0.2962 | 0.371 | 6458.9373 | 0.278 | 526.5825 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
692 | 692 | 692 |  | 295.662 | 301.5054 | 392.2351 | [7 empty] | -0.5216 | -15.1992 | 15.2081 | 7995.8032 | 18.6193 | 631.2835 | [5 empty] | 137.208 | 144.4043 | 157.0618 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 526.4211 |  |  |  |  | 137.8174 | 144.86 | 157.1547 | [7 empty] | 0.2318 | 0.1231 | 0.2624 | 6477.4 | 0.2306 | 526.8578 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
693 | 693 | 693 |  | 297.4154 | 303.3925 | 394.5918 | [7 empty] | -0.5726 | -15.2093 | 15.2201 | 7994.5392 | 18.64 | 632.1935 | [5 empty] | 137.8606 | 145.0911 | 157.8089 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 527.0788 |  |  |  |  | 138.4188 | 145.6301 | 157.2266 | [7 empty] | 0.2209 | 0.4119 | 0.4674 | 6446.6976 | 0.3137 | 527.5929 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
694 | 694 | 694 |  | 298.363 | 304.3465 | 395.8591 | [7 empty] | -0.5684 | -15.2353 | 15.2459 | 7995.1126 | 18.6145 | 632.6514 | [5 empty] | 138.5161 | 145.781 | 158.5592 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 527.7365 |  |  |  |  | 138.9218 | 146.2577 | 158.1223 | [7 empty] | 0.0982 | 0.346 | 0.3597 | 6458.6777 | 0.2593 | 528.1893 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
695 | 695 | 695 |  | 298.2879 | 304.2757 | 395.7793 | [7 empty] | -0.573 | -15.2361 | 15.2469 | 7995.5703 | 18.5186 | 632.6175 | [5 empty] | 139.1744 | 146.4738 | 159.3128 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 528.3941 |  |  |  |  | 139.61 | 146.9544 | 158.9466 | [7 empty] | 0.1131 | 0.3183 | 0.3378 | 6461.1548 | 0.2385 | 528.8487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
696 | 696 | 696 |  | 299.1606 | 305.2017 | 396.9695 | [7 empty] | -0.5935 | -15.2493 | 15.2608 | 7995.7421 | 18.4847 | 633.0608 | [5 empty] | 139.8356 | 147.1697 | 160.0696 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 529.0518 |  |  |  |  | 140.3196 | 147.7264 | 159.5581 | [7 empty] | 0.124 | 0.4011 | 0.4199 | 6451.9464 | 0.2988 | 529.5759 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
697 | 697 | 697 |  | 300.0838 | 306.1609 | 398.2466 | [7 empty] | -0.6074 | -15.2738 | 15.2859 | 7996.8917 | 18.4564 | 633.5187 | [5 empty] | 140.4996 | 147.8685 | 160.8297 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 529.7095 |  |  |  |  | 140.9716 | 148.3887 | 160.3968 | [7 empty] | 0.1278 | 0.3555 | 0.3778 | 6456.7656 | 0.265 | 530.1971 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
698 | 698 | 698 |  | 301.7483 | 307.8896 | 400.5154 | [7 empty] | -0.6287 | -15.3109 | 15.3238 | 7997.9747 | 18.4767 | 634.3405 | [5 empty] | 141.1666 | 148.5705 | 161.5932 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 530.3671 |  |  |  |  | 141.6651 | 149.0823 | 160.897 | [7 empty] | 0.1982 | 0.4402 | 0.4828 | 6445.0953 | 0.3243 | 530.8449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
699 | 699 | 699 |  | 302.6345 | 308.824 | 401.7115 | [7 empty] | -0.6454 | -15.3233 | 15.3369 | 7997.899 | 18.4432 | 634.7829 | [5 empty] | 141.8364 | 149.2754 | 162.3599 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 531.0248 |  |  |  |  | 142.3403 | 149.7352 | 161.7026 | [7 empty] | 0.2356 | 0.3991 | 0.4635 | 6448.1202 | 0.3066 | 531.4522 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
700 | 700 | 700 |  | 303.573 | 309.7841 | 403.0861 | [7 empty] | -0.6595 | -15.3694 | 15.3836 | 8001.5811 | 18.4195 | 635.2361 | [5 empty] | 142.5091 | 149.9834 | 163.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 531.6825 |  |  |  |  | 142.88 | 150.3797 | 162.6716 | [7 empty] | 0.1264 | 0.3125 | 0.3371 | 6461.6386 | 0.2302 | 532.0493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
701 | 701 | 701 |  | 304.4543 | 310.7054 | 404.3603 | [7 empty] | -0.6801 | -15.4025 | 15.4175 | 8004.1152 | 18.3893 | 635.6697 | [5 empty] | 143.1848 | 150.6945 | 163.9034 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 532.3401 |  |  |  |  | 143.7323 | 151.5059 | 163.5782 | [7 empty] | -0.0329 | 0.4479 | 0.4491 | 6453.5542 | 0.4008 | 533.0871 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
702 | 702 | 702 |  | 305.2703 | 311.5493 | 405.5735 | [7 empty] | -0.6981 | -15.4432 | 15.459 | 8007.6086 | 18.3566 | 636.0659 | [5 empty] | 143.8634 | 151.4087 | 164.6802 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 532.9978 |  |  |  |  | 144.2419 | 152.1094 | 164.3937 | [7 empty] | -0.1165 | 0.3988 | 0.4155 | 6462.0446 | 0.4131 | 533.6403 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
703 | 703 | 703 |  | 306.2392 | 312.561 | 406.9649 | [7 empty] | -0.7193 | -15.4777 | 15.4945 | 8010.1154 | 18.3319 | 636.5395 | [5 empty] | 144.5449 | 152.126 | 165.4604 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 533.6555 |  |  |  |  | 144.8673 | 152.7179 | 165.1815 | [7 empty] | -0.0902 | 0.3486 | 0.3601 | 6466.4124 | 0.3521 | 534.1961 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
704 | 704 | 704 |  | 307.0938 | 313.4283 | 408.2176 | [7 empty] | -0.7287 | -15.5217 | 15.5388 | 8013.5778 | 18.3026 | 636.9444 | [5 empty] | 145.2294 | 152.8464 | 166.2439 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 534.3131 |  |  |  |  | 145.3079 | 153.3061 | 165.6698 | [7 empty] | -0.179 | 0.4141 | 0.4511 | 6462.9532 | 0.4654 | 534.7314 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
705 | 705 | 705 |  | 308.0573 | 314.4196 | 409.5752 | [7 empty] | -0.7404 | -15.5551 | 15.5728 | 8015.6094 | 18.2777 | 637.4058 | [5 empty] | 145.9168 | 153.5699 | 167.0308 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 534.9708 |  |  |  |  | 146.0089 | 153.9858 | 166.5401 | [7 empty] | -0.1459 | 0.3612 | 0.3896 | 6467.3282 | 0.3984 | 535.3476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
706 | 706 | 706 |  | 308.9388 | 315.3102 | 410.8649 | [7 empty] | -0.748 | -15.6011 | 15.619 | 8019.1643 | 18.2503 | 637.8192 | [5 empty] | 146.6073 | 154.2965 | 167.8212 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 535.6285 |  |  |  |  | 147.1369 | 155.2841 | 167.9266 | [7 empty] | -0.2399 | 0.3805 | 0.4498 | 6469.0143 | 0.5079 | 536.5177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
707 | 707 | 707 |  | 309.7317 | 316.1454 | 412.0154 | [7 empty] | -0.7695 | -15.6291 | 15.6481 | 8021.3514 | 18.2133 | 638.2058 | [5 empty] | 147.3007 | 155.0263 | 168.6149 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 536.2861 |  |  |  |  | 147.8385 | 155.9855 | 168.7731 | [7 empty] | -0.2187 | 0.3467 | 0.41 | 6471.8098 | 0.4654 | 537.1462 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
708 | 708 | 708 |  | 310.6642 | 317.1117 | 413.4055 | [7 empty] | -0.791 | -15.675 | 15.695 | 8025.2984 | 18.1882 | 638.652 | [5 empty] | 147.9971 | 155.7593 | 169.4121 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 536.9438 |  |  |  |  | 148.5009 | 156.6483 | 169.5923 | [7 empty] | -0.2022 | 0.3084 | 0.3688 | 6475.2483 | 0.422 | 537.7376 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
709 | 709 | 709 |  | 311.6449 | 318.1367 | 414.7984 | [7 empty] | -0.8111 | -15.7058 | 15.7267 | 8027.2839 | 18.163 | 639.1238 | [5 empty] | 148.6966 | 156.4954 | 170.2128 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 537.6014 |  |  |  |  | 149.1402 | 157.2783 | 170.4832 | [7 empty] | -0.1937 | 0.2327 | 0.3028 | 6482.9075 | 0.3596 | 538.2977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
710 | 710 | 710 |  | 312.5641 | 319.1294 | 416.1139 | [7 empty] | -0.8455 | -15.7263 | 15.749 | 8028.7438 | 18.1312 | 639.5794 | [5 empty] | 149.3991 | 157.2348 | 171.0169 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 538.2591 |  |  |  |  | 149.77 | 157.9285 | 171.375 | [7 empty] | -0.2088 | 0.1679 | 0.2679 | 6490.3173 | 0.3286 | 538.8736 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
711 | 711 | 711 |  | 313.3751 | 320.0373 | 416.7295 | [7 empty] | -0.8405 | -15.6193 | 15.6419 | 8014.0053 | 18.0698 | 639.9949 | [5 empty] | 150.1046 | 157.9773 | 171.8246 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 538.9167 |  |  |  |  | 150.3493 | 158.5858 | 171.828 | [7 empty] | -0.2123 | 0.2617 | 0.337 | 6480.6441 | 0.3883 | 539.4536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
712 | 712 | 712 |  | 314.3376 | 321.0641 | 418.0647 | [7 empty] | -0.8666 | -15.6362 | 15.6602 | 8014.6414 | 18.0401 | 640.4635 | [5 empty] | 150.8132 | 158.723 | 172.6357 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 539.5744 |  |  |  |  | 151.0331 | 159.3025 | 172.7713 | [7 empty] | -0.2326 | 0.2052 | 0.3101 | 6487.3593 | 0.3693 | 540.0834 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
713 | 713 | 713 |  | 315.1907 | 322.0264 | 418.7876 | [7 empty] | -0.8716 | -15.5377 | 15.5621 | 8001.2706 | 17.9821 | 640.9014 | [5 empty] | 151.5248 | 159.472 | 173.4503 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 540.2321 |  |  |  |  | 151.6837 | 160.0195 | 173.4184 | [7 empty] | -0.2412 | 0.2531 | 0.3496 | 6482.7133 | 0.4068 | 540.711 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
714 | 714 | 714 |  | 316.1617 | 323.0428 | 420.1183 | [7 empty] | -0.8875 | -15.5577 | 15.583 | 8001.8981 | 17.9539 | 641.3625 | [5 empty] | 152.2396 | 160.2243 | 174.2685 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 540.8897 |  |  |  |  | 152.2824 | 160.6673 | 174.164 | [7 empty] | -0.2618 | 0.2405 | 0.3555 | 6484.8321 | 0.4155 | 541.2757 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
715 | 715 | 715 |  | 317.0645 | 323.9909 | 421.3611 | [7 empty] | -0.9041 | -15.5764 | 15.6026 | 8002.5644 | 17.9212 | 641.7914 | [5 empty] | 152.9574 | 160.9797 | 175.0902 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 541.5474 |  |  |  |  | 152.9458 | 161.3591 | 175.0747 | [7 empty] | -0.2781 | 0.1859 | 0.3345 | 6491.1512 | 0.3962 | 541.8766 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
716 | 716 | 716 |  | 318.0893 | 325.0729 | 422.7518 | [7 empty] | -0.9238 | -15.5915 | 15.6188 | 8002.6456 | 17.8947 | 642.2794 | [5 empty] | 153.6784 | 161.7385 | 175.9154 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 542.205 |  |  |  |  | 154.2845 | 162.7406 | 176.9192 | [7 empty] | -0.3014 | 0.0675 | 0.3089 | 6504.3653 | 0.3778 | 543.0693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
717 | 717 | 717 |  | 318.0648 | 325.0564 | 422.7244 | [7 empty] | -0.928 | -15.5894 | 15.617 | 8002.6146 | 17.8037 | 642.272 | [5 empty] | 154.4024 | 162.5005 | 176.7443 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 542.8627 |  |  |  |  | 154.9725 | 163.4682 | 177.8699 | [7 empty] | -0.3261 | 0.0145 | 0.3264 | 6510.8031 | 0.3779 | 543.6937 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
718 | 718 | 718 |  | 319.0409 | 326.0754 | 424.0366 | [7 empty] | -0.9403 | -15.6049 | 15.6332 | 8002.5885 | 17.7748 | 642.7302 | [5 empty] | 155.1296 | 163.2659 | 177.5767 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 543.5203 |  |  |  |  | 155.2463 | 164.0174 | 178.4435 | [7 empty] | -0.5459 | 0.0499 | 0.5482 | 6515.4001 | 0.6087 | 544.1634 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
719 | 719 | 719 |  | 320.92 | 328.061 | 426.6133 | [7 empty] | -0.9791 | -15.6376 | 15.6682 | 8003.4343 | 17.8007 | 643.6192 | [5 empty] | 155.86 | 164.0345 | 178.4127 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 544.178 |  |  |  |  | 156.7264 | 164.8985 | 178.0289 | [7 empty] | 0.2269 | 0.4354 | 0.491 | 6446.8263 | 0.3354 | 544.9138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
720 | 720 | 720 |  | 321.8561 | 329.0391 | 427.881 | [7 empty] | -0.9919 | -15.6541 | 15.6855 | 8003.6466 | 17.7692 | 644.0552 | [5 empty] | 156.5935 | 164.8065 | 179.2524 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 544.8356 |  |  |  |  | 156.9596 | 165.4041 | 178.5251 | [7 empty] | 0.012 | 0.4799 | 0.48 | 6450.3294 | 0.389 | 545.3427 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
721 | 721 | 721 |  | 321.8175 | 328.9937 | 427.867 | [7 empty] | -0.9925 | -15.6629 | 15.6943 | 8004.7842 | 17.6802 | 644.035 | [5 empty] | 157.3302 | 165.5818 | 180.0957 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 545.4933 |  |  |  |  | 157.766 | 166.3692 | 179.9647 | [7 empty] | -0.1417 | 0.3613 | 0.3881 | 6468.2263 | 0.4018 | 546.1583 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
722 | 722 | 722 |  | 322.8066 | 330.0481 | 429.1703 | [7 empty] | -1.0122 | -15.6662 | 15.6988 | 8003.5908 | 17.6488 | 644.5038 | [5 empty] | 158.0701 | 166.3605 | 180.9426 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 546.1509 |  |  |  |  | 159.2643 | 167.4615 | 181.0201 | [7 empty] | 0.2881 | 0.353 | 0.4557 | 6453.2651 | 0.3335 | 547.076 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
723 | 723 | 723 |  | 324.5951 | 331.6938 | 431.7175 | [7 empty] | -0.9475 | -15.7937 | 15.8221 | 8011.8524 | 17.6932 | 645.2325 | [5 empty] | 158.8131 | 167.1426 | 181.7932 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 546.8086 |  |  |  |  | 159.4419 | 167.9362 | 181.3902 | [7 empty] | 0.0645 | 0.4307 | 0.4355 | 6453.6968 | 0.3361 | 547.473 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
724 | 724 | 724 |  | 325.5159 | 332.6626 | 432.926 | [7 empty] | -0.9596 | -15.7997 | 15.8288 | 8010.8576 | 17.6585 | 645.6599 | [5 empty] | 159.5594 | 167.928 | 182.6475 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 547.4662 |  |  |  |  | 159.7717 | 168.5262 | 182.375 | [7 empty] | -0.1885 | 0.3423 | 0.3908 | 6472.0558 | 0.4195 | 547.9652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
725 | 725 | 725 |  | 325.5912 | 332.714 | 432.9852 | [7 empty] | -0.9446 | -15.8008 | 15.829 | 8010.2623 | 17.5759 | 645.6826 | [5 empty] | 160.3089 | 168.7168 | 183.5054 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 548.1239 |  |  |  |  | 160.358 | 169.187 | 182.847 | [7 empty] | -0.1908 | 0.427 | 0.4677 | 6463.5985 | 0.4795 | 548.5145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
726 | 726 | 726 |  | 326.4184 | 333.3358 | 434.2961 | [7 empty] | -0.8643 | -15.9306 | 15.9541 | 8020.432 | 17.5669 | 645.9562 | [5 empty] | 161.0617 | 169.5091 | 184.3671 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 548.7815 |  |  |  |  | 161.8407 | 170.2343 | 183.803 | [7 empty] | 0.2661 | 0.4322 | 0.5076 | 6446.421 | 0.3371 | 549.381 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
727 | 727 | 727 |  | 328.3149 | 335.3487 | 436.8512 | [7 empty] | -0.9031 | -15.9504 | 15.9759 | 8019.7647 | 17.5886 | 646.8388 | [5 empty] | 161.8177 | 170.3047 | 185.2325 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 549.4391 |  |  |  |  | 162.5251 | 170.9422 | 184.6852 | [7 empty] | 0.2604 | 0.3933 | 0.4717 | 6450.6365 | 0.3128 | 549.964 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
728 | 728 | 728 |  | 329.2752 | 336.3743 | 438.2095 | [7 empty] | -0.9313 | -15.9716 | 15.9987 | 8021.0341 | 17.558 | 647.2866 | [5 empty] | 162.577 | 171.1038 | 186.1017 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 550.0968 |  |  |  |  | 163.3176 | 171.7715 | 185.7961 | [7 empty] | 0.2349 | 0.3237 | 0.4 | 6458.6498 | 0.2721 | 550.6441 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
729 | 729 | 729 |  | 330.2647 | 337.3821 | 439.5511 | [7 empty] | -0.9333 | -15.9969 | 16.0241 | 8021.7558 | 17.5313 | 647.7253 | [5 empty] | 163.3395 | 171.9064 | 186.9746 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 550.7544 |  |  |  |  | 164.1558 | 172.9503 | 186.8197 | [7 empty] | 0.0226 | 0.4367 | 0.4373 | 6455.1895 | 0.3655 | 551.6056 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
730 | 730 | 730 |  | 331.2362 | 338.4048 | 440.9141 | [7 empty] | -0.954 | -16.0205 | 16.0489 | 8023.0199 | 17.5021 | 648.1692 | [5 empty] | 164.1054 | 172.7124 | 187.8513 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 551.4121 |  |  |  |  | 164.8376 | 173.6472 | 187.8704 | [7 empty] | -0.0002 | 0.3389 | 0.3389 | 6465.8811 | 0.298 | 552.1712 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
731 | 731 | 731 |  | 332.1182 | 339.3459 | 442.0596 | [7 empty] | -0.9702 | -16.0194 | 16.0488 | 8021.4731 | 17.463 | 648.5766 | [5 empty] | 164.8746 | 173.5219 | 188.7317 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 552.0697 |  |  |  |  | 165.4313 | 174.3114 | 188.2625 | [7 empty] | 0.0121 | 0.4487 | 0.4489 | 6454.5147 | 0.3681 | 552.7083 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
732 | 732 | 732 |  | 333.0398 | 340.3079 | 443.3611 | [7 empty] | -0.9869 | -16.0461 | 16.0764 | 8023.054 | 17.4317 | 648.9919 | [5 empty] | 165.6471 | 174.3349 | 189.616 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 552.7273 |  |  |  |  | 166.1934 | 175.0871 | 189.3006 | [7 empty] | 0.0075 | 0.3824 | 0.3824 | 6461.382 | 0.318 | 553.3332 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
733 | 733 | 733 |  | 334.0627 | 341.3838 | 444.7738 | [7 empty] | -1.0062 | -16.0666 | 16.0981 | 8023.7979 | 17.4045 | 649.4552 | [5 empty] | 166.4229 | 175.1514 | 190.5041 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 553.385 |  |  |  |  | 166.8469 | 175.8173 | 189.7494 | [7 empty] | 0.0192 | 0.4967 | 0.497 | 6449.661 | 0.3974 | 553.9192 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
734 | 734 | 734 |  | 335.9107 | 343.3188 | 447.2956 | [7 empty] | -1.0342 | -16.1003 | 16.1335 | 8024.5005 | 17.4249 | 650.2847 | [5 empty] | 167.2021 | 175.9715 | 191.396 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 554.0426 |  |  |  |  | 167.5232 | 176.5351 | 190.8134 | [7 empty] | -0.0241 | 0.4054 | 0.4061 | 6460.3705 | 0.3456 | 554.493 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
735 | 735 | 735 |  | 336.8577 | 344.321 | 448.6083 | [7 empty] | -1.0549 | -16.1183 | 16.1528 | 8025.1885 | 17.3925 | 650.7126 | [5 empty] | 167.9846 | 176.7951 | 192.2918 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 554.7002 |  |  |  |  | 167.9751 | 177.084 | 191.6693 | [7 empty] | -0.1191 | 0.3293 | 0.3502 | 6471.4147 | 0.3455 | 554.9303 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
736 | 736 | 736 |  | 337.7686 | 345.2634 | 449.8704 | [7 empty] | -1.0653 | -16.1421 | 16.1773 | 8026.2476 | 17.36 | 651.1139 | [5 empty] | 168.7705 | 177.6222 | 193.1914 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 555.3579 |  |  |  |  | 168.8028 | 177.9666 | 192.7188 | [7 empty] | -0.1401 | 0.301 | 0.332 | 6475.0507 | 0.342 | 555.6308 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
737 | 737 | 737 |  | 337.7069 | 345.1989 | 449.8051 | [7 empty] | -1.0662 | -16.1448 | 16.1799 | 8026.717 | 17.2706 | 651.0865 | [5 empty] | 169.5599 | 178.4529 | 194.095 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 556.0155 |  |  |  |  | 169.9988 | 179.3487 | 194.5519 | [7 empty] | -0.2841 | 0.2074 | 0.3518 | 6489.6143 | 0.4228 | 556.7214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
738 | 738 | 738 |  | 338.5903 | 346.1377 | 450.9622 | [7 empty] | -1.0812 | -16.1468 | 16.1829 | 8025.5144 | 17.2317 | 651.4852 | [5 empty] | 170.3526 | 179.2872 | 195.0024 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 556.6731 |  |  |  |  | 170.0622 | 179.7321 | 194.4993 | [7 empty] | -0.4788 | 0.3877 | 0.6161 | 6478.7568 | 0.7083 | 557.0226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
739 | 739 | 739 |  | 339.5898 | 347.176 | 452.391 | [7 empty] | -1.0982 | -16.1804 | 16.2176 | 8027.7312 | 17.2056 | 651.9251 | [5 empty] | 171.1487 | 180.1252 | 195.9138 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 557.3307 |  |  |  |  | 170.8053 | 180.5125 | 195.3819 | [7 empty] | -0.4808 | 0.3759 | 0.6103 | 6480.0325 | 0.7021 | 557.6338 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
740 | 740 | 740 |  | 340.5576 | 348.214 | 453.7119 | [7 empty] | -1.1234 | -16.1903 | 16.2292 | 8027.6158 | 17.1723 | 652.3636 | [5 empty] | 171.9483 | 180.9667 | 196.8291 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 557.9884 |  |  |  |  | 172.0925 | 181.7259 | 197.015 | [7 empty] | -0.4061 | 0.2617 | 0.4832 | 6488.688 | 0.5672 | 558.5792 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
741 | 741 | 741 |  | 342.4227 | 350.1633 | 456.2656 | [7 empty] | -1.1502 | -16.2265 | 16.2673 | 8028.5796 | 17.1925 | 653.1837 | [5 empty] | 172.7514 | 181.8118 | 197.7483 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 558.646 |  |  |  |  | 172.7114 | 182.2014 | 197.8563 | [7 empty] | -0.3064 | 0.142 | 0.3377 | 6496.9584 | 0.3946 | 558.9482 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
742 | 742 | 742 |  | 342.432 | 350.1622 | 456.2865 | [7 empty] | -1.1463 | -16.2317 | 16.2721 | 8029.0018 | 17.1082 | 653.1833 | [5 empty] | 173.5579 | 182.6606 | 198.6715 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 559.3036 |  |  |  |  | 173.4903 | 183.0513 | 198.7922 | [7 empty] | -0.3314 | 0.141 | 0.3602 | 6497.9576 | 0.419 | 559.6053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
743 | 743 | 743 |  | 344.3564 | 352.2028 | 458.9172 | [7 empty] | -1.1861 | -16.2592 | 16.3024 | 8029.3216 | 17.1285 | 654.0371 | [5 empty] | 174.3679 | 183.5131 | 199.5987 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 559.9612 |  |  |  |  | 174.8021 | 184.468 | 200.3781 | [7 empty] | -0.3648 | 0.1299 | 0.3872 | 6500.2546 | 0.4589 | 560.6945 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
744 | 744 | 744 |  | 345.2253 | 353.1185 | 460.0798 | [7 empty] | -1.1994 | -16.2683 | 16.3125 | 8028.9258 | 17.0899 | 654.4188 | [5 empty] | 175.1813 | 184.3693 | 200.5299 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 560.6188 |  |  |  |  | 175.584 | 185.2804 | 201.3076 | [7 empty] | -0.3615 | 0.1143 | 0.3791 | 6501.6749 | 0.4464 | 561.3156 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
745 | 745 | 745 |  | 346.2107 | 354.1581 | 461.4054 | [7 empty] | -1.2155 | -16.2798 | 16.3251 | 8028.6397 | 17.0578 | 654.8509 | [5 empty] | 175.9983 | 185.2291 | 201.4651 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 561.2765 |  |  |  |  | 177.5386 | 186.5796 | 202.2401 | [7 empty] | 0.3061 | 0.1883 | 0.3594 | 6470.7132 | 0.3246 | 562.3037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
746 | 746 | 746 |  | 347.1808 | 355.1522 | 462.7868 | [7 empty] | -1.2252 | -16.315 | 16.361 | 8030.8573 | 17.0302 | 655.263 | [5 empty] | 176.8188 | 186.0926 | 202.4043 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 561.9341 |  |  |  |  | 177.4732 | 186.5142 | 202.1473 | [7 empty] | 0.3063 | 0.1954 | 0.3633 | 6470.011 | 0.286 | 562.2541 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
747 | 747 | 747 |  | 348.0732 | 356.1078 | 464.0134 | [7 empty] | -1.248 | -16.3262 | 16.3738 | 8030.9904 | 16.9926 | 655.6581 | [5 empty] | 177.6429 | 186.9599 | 203.3476 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 562.5917 |  |  |  |  | 178.1882 | 187.2883 | 203.0055 | [7 empty] | 0.2862 | 0.1921 | 0.3447 | 6471.0986 | 0.2661 | 562.84 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
748 | 748 | 748 |  | 348.9673 | 357.0395 | 465.3213 | [7 empty] | -1.2665 | -16.3607 | 16.4096 | 8033.6054 | 16.9603 | 656.0424 | [5 empty] | 178.4705 | 187.8309 | 204.295 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 563.2493 |  |  |  |  | 179.5609 | 188.8382 | 204.0822 | [7 empty] | 0.281 | 0.3888 | 0.4797 | 6452.3636 | 0.3286 | 564.0062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
749 | 749 | 749 |  | 349.8937 | 357.9814 | 466.7113 | [7 empty] | -1.2785 | -16.4103 | 16.46 | 8037.6236 | 16.9333 | 656.4299 | [5 empty] | 179.3017 | 188.7057 | 205.2464 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 563.9069 |  |  |  |  | 180.1787 | 189.526 | 204.7894 | [7 empty] | 0.256 | 0.4043 | 0.4785 | 6451.8241 | 0.3174 | 564.521 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
750 | 750 | 750 |  | 350.8206 | 359.0523 | 467.5381 | [7 empty] | -1.2975 | -16.3103 | 16.3618 | 8025.027 | 16.8735 | 656.8693 | [5 empty] | 180.1364 | 189.5842 | 206.202 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 564.5645 |  |  |  |  | 180.9192 | 190.3188 | 205.6701 | [7 empty] | 0.2424 | 0.399 | 0.4668 | 6452.8922 | 0.3068 | 565.1122 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
751 | 751 | 751 |  | 351.76 | 360.0298 | 468.8829 | [7 empty] | -1.3136 | -16.3411 | 16.3938 | 8027.0548 | 16.8427 | 657.2693 | [5 empty] | 180.9748 | 190.4666 | 207.1616 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 565.2221 |  |  |  |  | 181.7076 | 191.1406 | 206.6723 | [7 empty] | 0.2341 | 0.3641 | 0.4328 | 6456.6191 | 0.2847 | 565.7226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
752 | 752 | 752 |  | 352.503 | 360.8628 | 469.5166 | [7 empty] | -1.3153 | -16.2633 | 16.3164 | 8016.7993 | 16.779 | 657.6093 | [5 empty] | 181.8168 | 191.3527 | 208.1254 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 565.8797 |  |  |  |  | 182.4189 | 191.874 | 207.5261 | [7 empty] | 0.2382 | 0.3446 | 0.4189 | 6458.4078 | 0.2729 | 566.2652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
753 | 753 | 753 |  | 353.4944 | 361.9197 | 470.9124 | [7 empty] | -1.3411 | -16.2837 | 16.3388 | 8017.8959 | 16.748 | 658.0396 | [5 empty] | 182.6624 | 192.2426 | 209.0934 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 566.5373 |  |  |  |  | 183.1016 | 192.6473 | 208.2904 | [7 empty] | 0.2046 | 0.3725 | 0.425 | 6456.9769 | 0.2721 | 566.8354 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
754 | 754 | 754 |  | 354.4873 | 362.9289 | 472.3271 | [7 empty] | -1.3472 | -16.3221 | 16.3777 | 8020.3172 | 16.722 | 658.4494 | [5 empty] | 183.5116 | 193.1364 | 210.0655 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 567.1949 |  |  |  |  | 184.3499 | 194.0726 | 210.1252 | [7 empty] | 0.0806 | 0.2954 | 0.3062 | 6468.7904 | 0.2337 | 567.8807 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
755 | 755 | 755 |  | 355.5171 | 364.2571 | 473.7529 | [7 empty] | -1.4696 | -16.2696 | 16.3359 | 8016.613 | 16.671 | 658.9872 | [5 empty] | 184.3645 | 194.0341 | 211.0418 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 567.8525 |  |  |  |  | 184.4904 | 194.5973 | 210.1479 | [7 empty] | -0.1425 | 0.4969 | 0.5169 | 6457.3318 | 0.4887 | 568.2637 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
756 | 756 | 756 |  | 356.4654 | 365.2454 | 475.1263 | [7 empty] | -1.4874 | -16.3034 | 16.3711 | 8019.0141 | 16.6409 | 659.386 | [5 empty] | 185.2211 | 194.9356 | 212.0224 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 568.5101 |  |  |  |  | 185.7289 | 195.837 | 212.0141 | [7 empty] | -0.1584 | 0.3328 | 0.3686 | 6473.6268 | 0.3884 | 569.1649 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
757 | 757 | 757 |  | 357.5163 | 366.6161 | 476.4935 | [7 empty] | -1.6106 | -16.2285 | 16.3082 | 8012.83 | 16.5862 | 659.9376 | [5 empty] | 186.0814 | 195.841 | 213.0071 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 569.1677 |  |  |  |  | 186.4692 | 196.6117 | 212.9269 | [7 empty] | -0.1635 | 0.3105 | 0.3509 | 6475.9741 | 0.373 | 569.7253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
758 | 758 | 758 |  | 358.4685 | 367.3468 | 477.8854 | [7 empty] | -1.519 | -16.3427 | 16.4131 | 8020.3087 | 16.58 | 660.2308 | [5 empty] | 186.9453 | 196.7502 | 213.9961 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 569.8253 |  |  |  |  | 187.1298 | 197.1193 | 213.8078 | [7 empty] | -0.0602 | 0.1935 | 0.2027 | 6483.5755 | 0.1976 | 570.0914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
759 | 759 | 759 |  | 359.4205 | 368.3733 | 479.2172 | [7 empty] | -1.5472 | -16.357 | 16.43 | 8020.9167 | 16.545 | 660.6417 | [5 empty] | 187.813 | 197.6635 | 214.9894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 570.4829 |  |  |  |  | 188.6329 | 198.6835 | 215.6686 | [7 empty] | -0.0664 | 0.1433 | 0.1579 | 6488.6247 | 0.197 | 571.2141 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
760 | 760 | 760 |  | 360.3311 | 369.0493 | 480.6133 | [7 empty] | -1.4559 | -16.485 | 16.5492 | 8030.0352 | 16.5403 | 660.9118 | [5 empty] | 188.6845 | 198.5806 | 215.9869 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 571.1405 |  |  |  |  | 189.3239 | 199.4123 | 216.5394 | [7 empty] | -0.0772 | 0.1198 | 0.1426 | 6491.2509 | 0.1788 | 571.7344 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
761 | 761 | 761 |  | 361.3214 | 370.1088 | 481.9037 | [7 empty] | -1.4739 | -16.4839 | 16.5496 | 8028.4729 | 16.5044 | 661.3341 | [5 empty] | 189.5597 | 199.5017 | 216.9887 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 571.7981 |  |  |  |  | 190.142 | 200.2489 | 217.5543 | [7 empty] | -0.0716 | 0.0861 | 0.112 | 6494.2825 | 0.1495 | 572.3295 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
762 | 762 | 762 |  | 362.2869 | 371.1323 | 483.1956 | [7 empty] | -1.4903 | -16.4921 | 16.5593 | 8027.9518 | 16.4693 | 661.7409 | [5 empty] | 190.4386 | 200.4267 | 217.9948 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 572.4557 |  |  |  |  | 190.9084 | 201.0675 | 218.5134 | [7 empty] | -0.0892 | 0.0666 | 0.1113 | 6496.7487 | 0.1468 | 572.9095 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
763 | 763 | 763 |  | 363.2898 | 372.2034 | 484.573 | [7 empty] | -1.5136 | -16.505 | 16.5743 | 8028.1278 | 16.4367 | 662.1656 | [5 empty] | 191.3213 | 201.3558 | 219.0053 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 573.1133 |  |  |  |  | 191.6603 | 201.8414 | 219.4572 | [7 empty] | -0.0884 | 0.0346 | 0.095 | 6499.7628 | 0.1217 | 573.4559 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
764 | 764 | 764 |  | 364.2781 | 373.2192 | 486.0267 | [7 empty] | -1.5279 | -16.548 | 16.6184 | 8031.3463 | 16.4105 | 662.5672 | [5 empty] | 192.2079 | 202.2888 | 220.0201 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 573.7709 |  |  |  |  | 192.278 | 202.5639 | 219.8826 | [7 empty] | -0.0983 | 0.1478 | 0.1775 | 6489.3914 | 0.193 | 573.9642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
765 | 765 | 765 |  | 365.2849 | 374.2497 | 487.4798 | [7 empty] | -1.5382 | -16.5876 | 16.6587 | 8034.0141 | 16.3847 | 662.9736 | [5 empty] | 193.0982 | 203.2258 | 221.0393 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 574.4284 |  |  |  |  | 193.7614 | 204.1894 | 221.395 | [7 empty] | -0.1147 | 0.2282 | 0.2554 | 6482.4189 | 0.282 | 575.1017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
766 | 766 | 766 |  | 366.2117 | 375.3225 | 488.2785 | [7 empty] | -1.5548 | -16.4843 | 16.5575 | 8021.2732 | 16.3224 | 663.3955 | [5 empty] | 193.9924 | 204.1669 | 222.0629 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 575.086 |  |  |  |  | 194.4278 | 204.8667 | 222.2452 | [7 empty] | -0.1104 | 0.1922 | 0.2217 | 6485.6772 | 0.2443 | 575.5732 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
767 | 767 | 767 |  | 367.1022 | 376.2425 | 489.6258 | [7 empty] | -1.5726 | -16.5287 | 16.6034 | 8024.9766 | 16.2914 | 663.7565 | [5 empty] | 194.8904 | 205.1121 | 223.0909 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 575.7436 |  |  |  |  | 195.1871 | 205.6899 | 223.2248 | [7 empty] | -0.1387 | 0.1693 | 0.2188 | 6488.8136 | 0.2492 | 576.1442 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
768 | 768 | 768 |  | 369.0097 | 378.312 | 491.8356 | [7 empty] | -1.5957 | -16.4658 | 16.543 | 8014.9863 | 16.2854 | 664.5653 | [5 empty] | 195.7923 | 206.0613 | 224.1233 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 576.4012 |  |  |  |  | 195.8339 | 206.3706 | 224.0264 | [7 empty] | -0.1459 | 0.1511 | 0.21 | 6490.7868 | 0.2382 | 576.6148 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
769 | 769 | 769 |  | 369.0563 | 378.3682 | 491.9139 | [7 empty] | -1.6006 | -16.4673 | 16.5449 | 8015.2233 | 16.2042 | 664.5872 | [5 empty] | 196.6981 | 207.0145 | 225.1601 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 577.0587 |  |  |  |  | 197.4995 | 208.1663 | 226.1261 | [7 empty] | -0.1951 | 0.1117 | 0.2248 | 6496.179 | 0.2871 | 577.8495 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
770 | 770 | 770 |  | 370.0827 | 379.46 | 493.3323 | [7 empty] | -1.6229 | -16.4836 | 16.5633 | 8015.7196 | 16.173 | 665.0121 | [5 empty] | 197.6078 | 207.9719 | 226.2014 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 577.7163 |  |  |  |  | 197.7814 | 208.7406 | 227 | [7 empty] | -0.4323 | 0.0647 | 0.4371 | 6508.6522 | 0.4842 | 578.2422 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
771 | 771 | 771 |  | 372.1375 | 381.5862 | 496.2983 | [7 empty] | -1.6531 | -16.5574 | 16.6397 | 8020.7367 | 16.2039 | 665.8363 | [5 empty] | 198.5214 | 208.9334 | 227.2472 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 578.3739 |  |  |  |  | 198.274 | 209.4047 | 227.8681 | [7 empty] | -0.5576 | 0.0357 | 0.5588 | 6515.6273 | 0.5955 | 578.6951 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
772 | 772 | 772 |  | 373.1464 | 382.6346 | 497.8152 | [7 empty] | -1.6746 | -16.6037 | 16.6879 | 8024.5331 | 16.1784 | 666.2411 | [5 empty] | 199.4389 | 209.8991 | 228.2975 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 579.0315 |  |  |  |  | 199.0832 | 210.2644 | 228.8951 | [7 empty] | -0.5735 | 0.0098 | 0.5736 | 6518.5677 | 0.6005 | 579.2795 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
773 | 773 | 773 |  | 373.2143 | 382.7242 | 497.9132 | [7 empty] | -1.6836 | -16.6005 | 16.6856 | 8024.3576 | 16.0974 | 666.2757 | [5 empty] | 200.3603 | 210.8689 | 229.3523 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 579.689 |  |  |  |  | 201.2722 | 211.9797 | 228.9985 | [7 empty] | 0.078 | 0.4632 | 0.4697 | 6454.5542 | 0.3532 | 580.4388 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
774 | 774 | 774 |  | 374.3424 | 383.8944 | 499.4619 | [7 empty] | -1.6947 | -16.6249 | 16.711 | 8025.1527 | 16.0734 | 666.7261 | [5 empty] | 201.2858 | 211.8428 | 230.4116 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 580.3466 |  |  |  |  | 201.96 | 212.5102 | 229.9409 | [7 empty] | 0.1763 | 0.3398 | 0.3828 | 6462.6525 | 0.2499 | 580.7956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
775 | 775 | 775 |  | 376.3906 | 386.0587 | 502.2123 | [7 empty] | -1.726 | -16.6459 | 16.7352 | 8024.454 | 16.0908 | 667.5558 | [5 empty] | 202.2152 | 212.821 | 231.4755 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 581.0041 |  |  |  |  | 202.7637 | 213.3565 | 230.9135 | [7 empty] | 0.1693 | 0.3241 | 0.3657 | 6464.3892 | 0.2358 | 581.363 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
776 | 776 | 776 |  | 377.4609 | 387.2 | 503.7265 | [7 empty] | -1.7527 | -16.6684 | 16.7603 | 8025.7065 | 16.0623 | 667.9916 | [5 empty] | 203.1486 | 213.8033 | 232.5439 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 581.6617 |  |  |  |  | 203.5204 | 214.1691 | 231.8609 | [7 empty] | 0.1493 | 0.3067 | 0.3411 | 6466.713 | 0.2179 | 581.9058 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
777 | 777 | 777 |  | 377.5432 | 387.2884 | 503.8205 | [7 empty] | -1.7532 | -16.6657 | 16.7577 | 8025.2699 | 15.983 | 668.0253 | [5 empty] | 204.086 | 214.7899 | 233.617 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 582.3193 |  |  |  |  | 205.0912 | 215.8402 | 233.819 | [7 empty] | 0.1186 | 0.2669 | 0.292 | 6471.4873 | 0.2144 | 583.0162 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
778 | 778 | 778 |  | 378.2218 | 388.1907 | 505.1281 | [7 empty] | -1.8713 | -16.6937 | 16.7983 | 8031.0552 | 15.9317 | 668.3688 | [5 empty] | 205.0274 | 215.7807 | 234.6946 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 582.9768 |  |  |  |  | 205.8727 | 216.6566 | 234.7619 | [7 empty] | 0.1161 | 0.2502 | 0.2758 | 6473.1436 | 0.1959 | 583.5558 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
779 | 779 | 779 |  | 379.284 | 389.3255 | 506.5558 | [7 empty] | -1.8922 | -16.7013 | 16.8081 | 8030.4977 | 15.8997 | 668.7998 | [5 empty] | 205.9729 | 216.7758 | 235.7769 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 583.6344 |  |  |  |  | 206.7023 | 217.5417 | 235.7961 | [7 empty] | 0.0986 | 0.2304 | 0.2506 | 6475.5824 | 0.1775 | 584.1386 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
780 | 780 | 780 |  | 381.1257 | 391.41 | 509.5559 | [7 empty] | -2.0184 | -16.7788 | 16.8998 | 8039.6462 | 15.914 | 669.5884 | [5 empty] | 206.9224 | 217.7751 | 236.8639 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 584.2919 |  |  |  |  | 207.4474 | 218.3452 | 236.7446 | [7 empty] | 0.0754 | 0.2105 | 0.2236 | 6478.1991 | 0.1562 | 584.6658 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
781 | 781 | 781 |  | 382.0183 | 392.4297 | 510.3191 | [7 empty] | -2.0273 | -16.6848 | 16.8075 | 8027.9716 | 15.8512 | 669.9727 | [5 empty] | 207.8761 | 218.7788 | 237.9555 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 584.9495 |  |  |  |  | 208.3206 | 219.2611 | 237.8115 | [7 empty] | 0.0691 | 0.1898 | 0.202 | 6480.3394 | 0.1396 | 585.2645 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
782 | 782 | 782 |  | 383.1352 | 393.5868 | 511.9514 | [7 empty] | -2.0449 | -16.7275 | 16.8521 | 8031.0221 | 15.8297 | 670.4076 | [5 empty] | 208.8338 | 219.7867 | 239.0518 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 585.607 |  |  |  |  | 209.818 | 220.8866 | 239.3032 | [7 empty] | 0.0658 | 0.271 | 0.2788 | 6473.1304 | 0.2198 | 586.3213 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
783 | 783 | 783 |  | 384.1064 | 394.7143 | 512.7648 | [7 empty] | -2.0605 | -16.6174 | 16.7447 | 8017.7471 | 15.7661 | 670.8302 | [5 empty] | 209.7956 | 220.799 | 240.1528 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 586.2646 |  |  |  |  | 210.5179 | 221.6851 | 239.8434 | [7 empty] | 0.06 | 0.3679 | 0.3728 | 6464.5811 | 0.2793 | 586.8378 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
784 | 784 | 784 |  | 385.1606 | 395.7965 | 514.3229 | [7 empty] | -2.0744 | -16.6639 | 16.7925 | 8021.1998 | 15.7427 | 671.2348 | [5 empty] | 210.7616 | 221.8156 | 241.2586 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 586.9221 |  |  |  |  | 211.3215 | 222.5079 | 240.8304 | [7 empty] | 0.0654 | 0.3393 | 0.3456 | 6467.04 | 0.251 | 587.3682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
785 | 785 | 785 |  | 386.1188 | 396.5263 | 515.8985 | [7 empty] | -1.9975 | -16.8076 | 16.9258 | 8032.2465 | 15.7427 | 671.507 | [5 empty] | 211.7317 | 222.8366 | 242.3691 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 587.5796 |  |  |  |  | 211.9002 | 223.4589 | 241.7556 | [7 empty] | -0.1671 | 0.3992 | 0.4328 | 6469.3217 | 0.4299 | 587.979 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
786 | 786 | 786 |  | 387.1294 | 397.564 | 517.3441 | [7 empty] | -2.0072 | -16.8427 | 16.9619 | 8034.4161 | 15.7149 | 671.8933 | [5 empty] | 212.706 | 223.862 | 243.4843 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 588.2372 |  |  |  |  | 213.1754 | 224.739 | 243.7714 | [7 empty] | -0.1953 | 0.219 | 0.2934 | 6486.5868 | 0.3353 | 588.7973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
787 | 787 | 787 |  | 388.1192 | 398.3664 | 518.8838 | [7 empty] | -1.9405 | -16.9606 | 17.0712 | 8042.9615 | 15.7103 | 672.1913 | [5 empty] | 213.6845 | 224.8918 | 244.6044 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 588.8947 |  |  |  |  | 214.026 | 225.5934 | 244.7746 | [7 empty] | -0.1745 | 0.1944 | 0.2612 | 6488.1402 | 0.2968 | 589.3411 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
788 | 788 | 788 |  | 389.1431 | 399.4085 | 520.4555 | [7 empty] | -1.9553 | -17.0182 | 17.1301 | 8047.7115 | 15.6882 | 672.5775 | [5 empty] | 214.6671 | 225.926 | 245.7292 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 589.5522 |  |  |  |  | 215.6131 | 227.2628 | 246.8181 | [7 empty] | -0.1996 | 0.1306 | 0.2385 | 6494.7523 | 0.3025 | 590.398 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
789 | 789 | 789 |  | 389.2162 | 399.4823 | 520.5644 | [7 empty] | -1.9558 | -17.0219 | 17.1338 | 8047.9843 | 15.6115 | 672.6048 | [5 empty] | 215.654 | 226.9647 | 246.8589 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 590.2098 |  |  |  |  | 216.3314 | 228.0462 | 247.7431 | [7 empty] | -0.227 | 0.1126 | 0.2534 | 6497.2801 | 0.3081 | 590.8914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
790 | 790 | 790 |  | 390.1912 | 400.5985 | 521.4459 | [7 empty] | -1.9703 | -16.9284 | 17.0427 | 8036.4875 | 15.5514 | 673.0173 | [5 empty] | 216.6452 | 228.0078 | 247.9935 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 590.8673 |  |  |  |  | 217.1388 | 228.8918 | 248.8198 | [7 empty] | -0.2419 | 0.0689 | 0.2515 | 6501.7104 | 0.2943 | 591.4224 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
791 | 791 | 791 |  | 391.2736 | 401.7343 | 522.965 | [7 empty] | -1.9881 | -16.9535 | 17.0697 | 8037.7122 | 15.524 | 673.4359 | [5 empty] | 217.6405 | 229.0554 | 249.1329 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 591.5248 |  |  |  |  | 217.8641 | 229.7108 | 249.3638 | [7 empty] | -0.2405 | 0.1687 | 0.2938 | 6492.6856 | 0.3404 | 591.9348 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
792 | 792 | 792 |  | 392.2533 | 402.8653 | 523.729 | [7 empty] | -1.9966 | -16.8351 | 16.9531 | 8023.3953 | 15.4582 | 673.8516 | [5 empty] | 218.6402 | 230.1074 | 250.2772 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 592.1824 |  |  |  |  | 218.6713 | 230.5373 | 250.3879 | [7 empty] | -0.2382 | 0.1321 | 0.2724 | 6495.907 | 0.3138 | 592.4502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
793 | 793 | 793 |  | 393.4577 | 404.135 | 525.4066 | [7 empty] | -2.0176 | -16.8592 | 16.9795 | 8024.4027 | 15.4356 | 674.317 | [5 empty] | 219.6441 | 231.164 | 251.4264 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 592.8399 |  |  |  |  | 220.1026 | 232.1398 | 251.866 | [7 empty] | -0.2741 | 0.2121 | 0.3466 | 6489.9352 | 0.4033 | 593.4446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
794 | 794 | 794 |  | 394.3213 | 405.2653 | 526.9573 | [7 empty] | -2.1475 | -16.8783 | 17.0144 | 8029.23 | 15.3899 | 674.7301 | [5 empty] | 220.6524 | 232.2252 | 252.5805 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 593.4974 |  |  |  |  | 220.905 | 232.9724 | 252.9641 | [7 empty] | -0.2874 | 0.1582 | 0.328 | 6495.1874 | 0.3805 | 593.9587 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
795 | 795 | 795 |  | 395.4058 | 406.4086 | 528.4398 | [7 empty] | -2.1639 | -16.8947 | 17.0328 | 8029.4929 | 15.3603 | 675.1469 | [5 empty] | 221.665 | 233.2909 | 253.7396 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 594.1549 |  |  |  |  | 221.7393 | 233.8671 | 254.0115 | [7 empty] | -0.3068 | 0.1391 | 0.3369 | 6497.5285 | 0.3863 | 594.5093 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
796 | 796 | 796 |  | 396.2011 | 407.4217 | 529.8597 | [7 empty] | -2.2712 | -16.9186 | 17.0704 | 8034.1859 | 15.3143 | 675.5152 | [5 empty] | 222.6819 | 234.3611 | 254.9037 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 594.8124 |  |  |  |  | 223.314 | 235.5295 | 255.9969 | [7 empty] | -0.3293 | 0.0911 | 0.3417 | 6502.5416 | 0.3959 | 595.527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
797 | 797 | 797 |  | 397.2672 | 408.5579 | 531.3807 | [7 empty] | -2.297 | -16.9429 | 17.0978 | 8035.6373 | 15.2852 | 675.9273 | [5 empty] | 223.7032 | 235.436 | 256.0728 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 595.4699 |  |  |  |  | 223.6707 | 236.1983 | 257.0092 | [7 empty] | -0.5646 | 0.0391 | 0.5659 | 6514.786 | 0.6004 | 595.9345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
798 | 798 | 798 |  | 398.1654 | 409.3123 | 532.1839 | [7 empty] | -2.2008 | -16.9329 | 17.0753 | 8029.6253 | 15.2477 | 676.2003 | [5 empty] | 224.7288 | 236.5154 | 257.2468 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 596.1274 |  |  |  |  | 224.4765 | 237.0651 | 258.0533 | [7 empty] | -0.5879 | 0.0134 | 0.588 | 6517.8143 | 0.6116 | 596.4612 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
799 | 799 | 799 |  | 399.319 | 410.5524 | 533.8126 | [7 empty] | -2.2315 | -16.953 | 17.0993 | 8030.6497 | 15.221 | 676.648 | [5 empty] | 225.7589 | 237.5995 | 258.426 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 596.7849 |  |  |  |  | 226.2596 | 238.362 | 257.1512 | [7 empty] | 0.076 | 0.5854 | 0.5903 | 6446.0751 | 0.4297 | 597.2457 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
800 | 800 | 800 |  | 400.0849 | 411.1599 | 534.4645 | [7 empty] | -2.1332 | -16.9485 | 17.0823 | 8025.4204 | 15.1795 | 676.8668 | [5 empty] | 226.7934 | 238.6883 | 259.6101 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 597.4425 |  |  |  |  | 227.0294 | 239.1994 | 258.1397 | [7 empty] | 0.0483 | 0.5656 | 0.5677 | 6448.7538 | 0.4217 | 597.7502 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
801 | 801 | 801 |  | 401.3148 | 412.4635 | 536.1581 | [7 empty] | -2.1553 | -16.9674 | 17.1037 | 8025.8822 | 15.1562 | 677.3354 | [5 empty] | 227.8323 | 239.7817 | 260.7994 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 598.1 |  |  |  |  | 228.7408 | 240.9954 | 260.284 | [7 empty] | 0.0302 | 0.5117 | 0.5126 | 6454.1831 | 0.4008 | 598.8265 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
802 | 802 | 802 |  | 403.6059 | 414.8972 | 539.2129 | [7 empty] | -2.1907 | -16.9828 | 17.1235 | 8024.474 | 15.1765 | 678.2064 | [5 empty] | 228.8757 | 240.8798 | 261.9937 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 598.7575 |  |  |  |  | 229.357 | 241.7848 | 261.328 | [7 empty] | -0.0873 | 0.4731 | 0.4811 | 6461.3173 | 0.4281 | 599.2972 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
803 | 803 | 803 |  | 404.7082 | 416.0559 | 540.6976 | [7 empty] | -2.204 | -16.9963 | 17.1386 | 8024.3233 | 15.1466 | 678.6194 | [5 empty] | 229.9235 | 241.9826 | 263.1932 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 599.415 |  |  |  |  | 230.1121 | 242.5919 | 262.2824 | [7 empty] | -0.1041 | 0.4529 | 0.4647 | 6463.6694 | 0.4196 | 599.777 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
804 | 804 | 804 |  | 405.8589 | 417.2799 | 542.2705 | [7 empty] | -2.2253 | -17.0105 | 17.1555 | 8024.4327 | 15.1184 | 679.0544 | [5 empty] | 230.9759 | 243.0901 | 264.3978 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 600.0724 |  |  |  |  | 231.3843 | 243.8856 | 264.2746 | [7 empty] | -0.1384 | 0.2925 | 0.3236 | 6478.8004 | 0.3311 | 600.5429 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
805 | 805 | 805 |  | 406.8603 | 418.3494 | 543.6525 | [7 empty] | -2.2464 | -17.024 | 17.1716 | 8024.7409 | 15.0836 | 679.4336 | [5 empty] | 232.0327 | 244.2024 | 265.6076 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 600.7299 |  |  |  |  | 232.3597 | 245.1043 | 265.3926 | [7 empty] | -0.2454 | 0.3626 | 0.4378 | 6476.1258 | 0.4684 | 601.261 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
806 | 806 | 806 |  | 408.0453 | 419.603 | 545.2422 | [7 empty] | -2.2632 | -17.0352 | 17.1848 | 8024.3147 | 15.0562 | 679.8768 | [5 empty] | 233.0941 | 245.3194 | 266.8225 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 601.3874 |  |  |  |  | 233.0504 | 245.841 | 266.2786 | [7 empty] | -0.261 | 0.3404 | 0.429 | 6478.5772 | 0.4623 | 601.6934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
807 | 807 | 807 |  | 409.1324 | 420.7765 | 546.7114 | [7 empty] | -2.2884 | -17.0409 | 17.1938 | 8023.7863 | 15.0227 | 680.2905 | [5 empty] | 234.16 | 246.4413 | 268.0427 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 602.0449 |  |  |  |  | 234.6901 | 247.5813 | 268.3693 | [7 empty] | -0.2917 | 0.2882 | 0.4101 | 6484.135 | 0.465 | 602.7102 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
808 | 808 | 808 |  | 410.2758 | 421.9775 | 548.2471 | [7 empty] | -2.3013 | -17.0542 | 17.2088 | 8023.5534 | 14.9942 | 680.7129 | [5 empty] | 235.2305 | 247.5679 | 269.2681 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 602.7024 |  |  |  |  | 235.544 | 248.4869 | 269.4615 | [7 empty] | -0.3076 | 0.2601 | 0.4028 | 6487.1019 | 0.4581 | 603.2366 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
809 | 809 | 809 |  | 411.0452 | 423.0074 | 549.6941 | [7 empty] | -2.4277 | -17.0764 | 17.2481 | 8028.7102 | 14.9453 | 681.0741 | [5 empty] | 236.3056 | 248.6994 | 270.4988 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 603.3599 |  |  |  |  | 236.3562 | 249.364 | 270.4732 | [7 empty] | -0.3283 | 0.2463 | 0.4104 | 6488.9682 | 0.4656 | 603.7448 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
810 | 810 | 810 |  | 412.1057 | 424.1045 | 551.2092 | [7 empty] | -2.4398 | -17.1095 | 17.2826 | 8030.6822 | 14.9182 | 681.4579 | [5 empty] | 237.3853 | 249.8357 | 271.7347 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 604.0174 |  |  |  |  | 237.178 | 250.2134 | 271.5244 | [7 empty] | -0.3312 | 0.2113 | 0.3928 | 6492.1081 | 0.4453 | 604.2353 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
811 | 811 | 811 |  | 413.9264 | 426.2226 | 554.0458 | [7 empty] | -2.569 | -17.1441 | 17.3355 | 8035.3382 | 14.9161 | 682.1964 | [5 empty] | 238.4696 | 250.9769 | 272.9759 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 604.6748 |  |  |  |  | 238.8049 | 251.961 | 273.2376 | [7 empty] | -0.3329 | 0.2621 | 0.4237 | 6487.7988 | 0.4831 | 605.2396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
812 | 812 | 812 |  | 413.9299 | 426.2255 | 554.1331 | [7 empty] | -2.575 | -17.159 | 17.3511 | 8037.1015 | 14.8411 | 682.1974 | [5 empty] | 239.5586 | 252.123 | 274.2224 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 605.3323 |  |  |  |  | 239.6047 | 252.7976 | 274.2934 | [7 empty] | -0.3448 | 0.2233 | 0.4108 | 6491.5304 | 0.4675 | 605.718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
813 | 813 | 813 |  | 414.9703 | 427.3219 | 555.5285 | [7 empty] | -2.5874 | -17.1697 | 17.3636 | 8036.7622 | 14.8076 | 682.5783 | [5 empty] | 240.6522 | 253.274 | 275.4743 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 605.9898 |  |  |  |  | 240.3739 | 253.6903 | 274.918 | [7 empty] | -0.3616 | 0.3193 | 0.4825 | 6483.8032 | 0.5377 | 606.2269 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
814 | 814 | 814 |  | 416.0368 | 428.4284 | 557.05 | [7 empty] | -2.6004 | -17.2015 | 17.3969 | 8038.6123 | 14.7803 | 682.9617 | [5 empty] | 241.7505 | 254.4299 | 276.7315 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 606.6472 |  |  |  |  | 242.0543 | 255.452 | 277.1156 | [7 empty] | -0.3863 | 0.2449 | 0.4573 | 6491.0053 | 0.523 | 607.2263 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
815 | 815 | 815 |  | 417.1161 | 429.589 | 558.4645 | [7 empty] | -2.6196 | -17.2004 | 17.3988 | 8037.1962 | 14.745 | 683.3629 | [5 empty] | 242.8536 | 255.5907 | 277.9942 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 607.3047 |  |  |  |  | 242.8309 | 256.2508 | 278.1341 | [7 empty] | -0.3895 | 0.2044 | 0.4399 | 6494.5941 | 0.4991 | 607.6773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
816 | 816 | 816 |  | 418.1211 | 430.6202 | 559.8678 | [7 empty] | -2.625 | -17.228 | 17.4269 | 8038.4696 | 14.7146 | 683.7184 | [5 empty] | 243.9613 | 256.7566 | 279.2622 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 607.9622 |  |  |  |  | 243.6131 | 257.097 | 279.1586 | [7 empty] | -0.4152 | 0.1791 | 0.4522 | 6497.5679 | 0.5082 | 608.1536 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
817 | 817 | 817 |  | 419.1227 | 431.7631 | 560.8382 | [7 empty] | -2.6419 | -17.149 | 17.3513 | 8028.9707 | 14.6566 | 684.1115 | [5 empty] | 245.0738 | 257.9274 | 280.5357 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 608.6196 |  |  |  |  | 244.7366 | 258.5602 | 281.2454 | [7 empty] | -0.6518 | 0.0745 | 0.656 | 6513.9215 | 0.6963 | 608.9738 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
818 | 818 | 818 |  | 420.2323 | 432.9157 | 562.4567 | [7 empty] | -2.6584 | -17.1879 | 17.3923 | 8031.614 | 14.6326 | 684.5069 | [5 empty] | 246.191 | 259.1033 | 281.8146 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 609.2771 |  |  |  |  | 245.6301 | 259.4974 | 282.4427 | [7 empty] | -0.6674 | 0.0287 | 0.6681 | 6518.3285 | 0.6919 | 609.4968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
819 | 819 | 819 |  | 421.2422 | 434.073 | 563.3765 | [7 empty] | -2.6728 | -17.097 | 17.3046 | 8020.8227 | 14.5719 | 684.903 | [5 empty] | 247.3131 | 260.2841 | 283.099 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 609.9345 |  |  |  |  | 246.5268 | 260.437 | 283.6053 | [7 empty] | -0.6784 | -0.0075 | 0.6784 | 6521.752 | 0.6884 | 610.0194 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
820 | 820 | 820 |  | 422.2113 | 435.074 | 564.8416 | [7 empty] | -2.6889 | -17.1415 | 17.3511 | 8024.2888 | 14.5436 | 685.2447 | [5 empty] | 248.4399 | 261.4701 | 284.3889 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 610.592 |  |  |  |  | 249.1689 | 262.6497 | 283.6724 | [7 empty] | -0.0547 | 0.5404 | 0.5432 | 6455.9407 | 0.4591 | 611.2432 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
821 | 821 | 821 |  | 423.1525 | 435.8135 | 566.3062 | [7 empty] | -2.6193 | -17.2544 | 17.4521 | 8032.0941 | 14.5367 | 685.4967 | [5 empty] | 249.5716 | 262.6611 | 285.6843 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 611.2495 |  |  |  |  | 250.0574 | 263.5775 | 284.8446 | [7 empty] | -0.0673 | 0.4974 | 0.5019 | 6460.0067 | 0.4299 | 611.7534 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
822 | 822 | 822 |  | 424.2835 | 436.9763 | 567.8817 | [7 empty] | -2.6259 | -17.284 | 17.4823 | 8033.4062 | 14.5117 | 685.8921 | [5 empty] | 250.7081 | 263.8572 | 286.9852 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 611.9069 |  |  |  |  | 250.8458 | 264.4358 | 285.9625 | [7 empty] | -0.1054 | 0.4521 | 0.4642 | 6465.0306 | 0.4163 | 612.2239 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
823 | 823 | 823 |  | 425.257 | 437.7217 | 569.5033 | [7 empty] | -2.5548 | -17.4241 | 17.6104 | 8043.9484 | 14.5139 | 686.145 | [5 empty] | 251.8494 | 265.0584 | 288.2917 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 612.5643 |  |  |  |  | 252.5689 | 266.2574 | 288.1405 | [7 empty] | -0.1311 | 0.4013 | 0.4222 | 6470.1718 | 0.4064 | 613.2177 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
824 | 824 | 824 |  | 426.4283 | 438.9811 | 571.0382 | [7 empty] | -2.5754 | -17.4228 | 17.6121 | 8042.4272 | 14.4818 | 686.5714 | [5 empty] | 252.9957 | 266.2648 | 289.6039 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 613.2218 |  |  |  |  | 253.434 | 267.166 | 289.3195 | [7 empty] | -0.1499 | 0.3525 | 0.383 | 6474.8869 | 0.3801 | 613.7111 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
825 | 825 | 825 |  | 427.6052 | 440.24 | 572.6008 | [7 empty] | -2.5951 | -17.4268 | 17.619 | 8041.4243 | 14.4512 | 686.9965 | [5 empty] | 254.1468 | 267.4763 | 290.9216 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 613.8792 |  |  |  |  | 253.8728 | 267.8357 | 289.7653 | [7 empty] | -0.2537 | 0.4394 | 0.5074 | 6470.792 | 0.5181 | 614.0737 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
826 | 826 | 826 |  | 428.6977 | 441.4177 | 574.0934 | [7 empty] | -2.6199 | -17.4355 | 17.6312 | 8041.2267 | 14.4182 | 687.3931 | [5 empty] | 255.3029 | 268.6931 | 292.245 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 614.5367 |  |  |  |  | 255.2818 | 269.5182 | 291.5224 | [7 empty] | -0.3734 | 0.4718 | 0.6017 | 6471.7904 | 0.6441 | 614.9809 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
827 | 827 | 827 |  | 429.7292 | 442.4829 | 575.5892 | [7 empty] | -2.6322 | -17.4711 | 17.6682 | 8043.5213 | 14.3906 | 687.7509 | [5 empty] | 256.464 | 269.915 | 293.574 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 615.1941 |  |  |  |  | 256.8476 | 270.9807 | 293.6143 | [7 empty] | -0.306 | 0.3307 | 0.4506 | 6481.5905 | 0.4979 | 615.7652 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
828 | 828 | 828 |  | 430.936 | 443.7692 | 577.2606 | [7 empty] | -2.6556 | -17.4884 | 17.6888 | 8043.979 | 14.3642 | 688.1819 | [5 empty] | 257.63 | 271.1421 | 294.9087 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 615.8515 |  |  |  |  | 257.5961 | 271.5614 | 294.6472 | [7 empty] | -0.2154 | 0.2142 | 0.3037 | 6488.6003 | 0.336 | 616.0755 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
829 | 829 | 829 |  | 431.8182 | 444.7906 | 577.9381 | [7 empty] | -2.6625 | -17.3853 | 17.588 | 8032.008 | 14.2951 | 688.5233 | [5 empty] | 258.801 | 272.3746 | 296.2491 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 616.509 |  |  |  |  | 259.248 | 273.3042 | 296.7981 | [7 empty] | -0.2439 | 0.1504 | 0.2866 | 6494.8234 | 0.3315 | 617.003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
830 | 830 | 830 |  | 431.8127 | 444.7786 | 577.976 | [7 empty] | -2.6634 | -17.3948 | 17.5975 | 8033.0239 | 14.2218 | 688.5193 | [5 empty] | 259.977 | 273.6122 | 297.5953 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 617.1664 |  |  |  |  | 259.6946 | 274.0902 | 297.9647 | [7 empty] | -0.4768 | 0.0979 | 0.4867 | 6506.3051 | 0.5278 | 617.4195 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
831 | 831 | 831 |  | 432.9954 | 446.0399 | 579.5142 | [7 empty] | -2.6791 | -17.3944 | 17.5995 | 8031.4661 | 14.1905 | 688.9399 | [5 empty] | 261.158 | 274.8552 | 298.9472 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 617.8238 |  |  |  |  | 261.589 | 275.4664 | 297.0061 | [7 empty] | 0.1715 | 0.6553 | 0.6774 | 6440.5512 | 0.4493 | 618.1461 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
832 | 832 | 832 |  | 435.0596 | 448.3542 | 581.7391 | [7 empty] | -2.7145 | -17.2849 | 17.4968 | 8017.8294 | 14.1625 | 689.7086 | [5 empty] | 262.3441 | 276.1035 | 300.3049 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 618.4812 |  |  |  |  | 262.3835 | 276.3231 | 298.0421 | [7 empty] | 0.1475 | 0.6299 | 0.647 | 6443.426 | 0.4329 | 618.5966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
833 | 833 | 833 |  | 436.1349 | 449.4654 | 583.2908 | [7 empty] | -2.7267 | -17.3206 | 17.5339 | 8020.066 | 14.1364 | 690.0763 | [5 empty] | 263.5352 | 277.3571 | 301.6684 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 619.1386 |  |  |  |  | 263.9835 | 278.0254 | 300.0872 | [7 empty] | 0.1152 | 0.5815 | 0.5928 | 6448.4967 | 0.4077 | 619.488 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
834 | 834 | 834 |  | 436.1999 | 449.5492 | 583.415 | [7 empty] | -2.7359 | -17.3236 | 17.5383 | 8020.5651 | 14.064 | 690.104 | [5 empty] | 264.7315 | 278.6161 | 303.0378 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 619.7961 |  |  |  |  | 264.9537 | 279.065 | 301.3482 | [7 empty] | 0.0898 | 0.5498 | 0.5571 | 6451.9336 | 0.3892 | 620.0298 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
835 | 835 | 835 |  | 437.2872 | 450.6868 | 584.8896 | [7 empty] | -2.7464 | -17.3396 | 17.5558 | 8020.7196 | 14.0335 | 690.4795 | [5 empty] | 265.9328 | 279.8805 | 304.413 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 620.4535 |  |  |  |  | 266.6448 | 280.864 | 303.4816 | [7 empty] | 0.0593 | 0.506 | 0.5095 | 6456.5496 | 0.3727 | 620.9629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
836 | 836 | 836 |  | 439.5417 | 453.0868 | 588.0775 | [7 empty] | -2.7931 | -17.3843 | 17.6073 | 8023.022 | 14.0517 | 691.2687 | [5 empty] | 267.1393 | 281.1502 | 305.7941 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 621.1109 |  |  |  |  | 267.4881 | 281.7542 | 304.6378 | [7 empty] | 0.0382 | 0.4595 | 0.461 | 6461.0415 | 0.3405 | 621.4226 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
837 | 837 | 837 |  | 441.7584 | 455.436 | 591.0828 | [7 empty] | -2.8253 | -17.4088 | 17.6366 | 8022.8591 | 14.0638 | 692.0373 | [5 empty] | 268.351 | 282.4254 | 307.181 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 621.7683 |  |  |  |  | 268.3717 | 282.6766 | 305.735 | [7 empty] | 0.0331 | 0.4352 | 0.4364 | 6463.2284 | 0.3212 | 621.8974 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
838 | 838 | 838 |  | 441.6778 | 455.3317 | 591.0162 | [7 empty] | -2.8203 | -17.4201 | 17.6469 | 8023.9878 | 13.9895 | 692.0033 | [5 empty] | 269.5678 | 283.7061 | 308.574 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 622.4257 |  |  |  |  | 269.9734 | 284.4697 | 307.3712 | [7 empty] | -0.0017 | 0.5179 | 0.5179 | 6457.6132 | 0.404 | 622.8164 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
839 | 839 | 839 |  | 442.8121 | 456.544 | 592.5403 | [7 empty] | -2.8395 | -17.4276 | 17.6574 | 8023.4817 | 13.9577 | 692.3985 | [5 empty] | 270.7898 | 284.9922 | 309.9728 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 623.0831 |  |  |  |  | 270.7925 | 285.415 | 308.0604 | [7 empty] | -0.0188 | 0.6052 | 0.6055 | 6451.0776 | 0.4758 | 623.2986 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
840 | 840 | 840 |  | 443.9683 | 457.7904 | 594.1046 | [7 empty] | -2.8637 | -17.4343 | 17.6679 | 8023.024 | 13.9261 | 692.8039 | [5 empty] | 272.0171 | 286.2839 | 311.3777 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 623.7405 |  |  |  |  | 272.5297 | 287.2255 | 310.3228 | [7 empty] | -0.0375 | 0.5309 | 0.5323 | 6457.7759 | 0.4343 | 624.218 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
841 | 841 | 841 |  | 445.0349 | 458.9169 | 595.5968 | [7 empty] | -2.881 | -17.4548 | 17.691 | 8023.9089 | 13.8954 | 693.1693 | [5 empty] | 273.2496 | 287.581 | 312.7885 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 624.3979 |  |  |  |  | 273.4497 | 288.2077 | 311.4903 | [7 empty] | -0.0561 | 0.507 | 0.5101 | 6460.3175 | 0.4234 | 624.7145 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
842 | 842 | 842 |  | 446.062 | 459.9965 | 597.0189 | [7 empty] | -2.8946 | -17.4735 | 17.7116 | 8024.5438 | 13.863 | 693.5187 | [5 empty] | 274.4874 | 288.8837 | 314.2054 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 625.0553 |  |  |  |  | 274.2608 | 289.0616 | 312.5449 | [7 empty] | -0.0689 | 0.476 | 0.4809 | 6463.2598 | 0.4051 | 625.1449 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
843 | 843 | 843 |  | 447.1864 | 461.2004 | 598.5205 | [7 empty] | -2.9135 | -17.4787 | 17.7199 | 8023.8338 | 13.8301 | 693.9074 | [5 empty] | 275.7305 | 290.192 | 315.6283 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 625.7127 |  |  |  |  | 275.9967 | 290.8779 | 314.7812 | [7 empty] | -0.0884 | 0.4111 | 0.4205 | 6469.1779 | 0.3723 | 626.0562 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
844 | 844 | 844 |  | 449.3112 | 463.4552 | 601.48 | [7 empty] | -2.9506 | -17.5145 | 17.7613 | 8025.1682 | 13.8403 | 694.6328 | [5 empty] | 276.9788 | 291.5058 | 317.0573 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 626.3701 |  |  |  |  | 276.9152 | 291.8763 | 316.0475 | [7 empty] | -0.1258 | 0.3696 | 0.3904 | 6473.6769 | 0.3654 | 626.5549 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
845 | 845 | 845 |  | 450.4486 | 464.6525 | 603.05 | [7 empty] | -2.9658 | -17.5337 | 17.7828 | 8025.7395 | 13.8118 | 695.0166 | [5 empty] | 278.2325 | 292.8253 | 318.4925 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 627.0274 |  |  |  |  | 278.6294 | 293.6388 | 318.2662 | [7 empty] | -0.1302 | 0.2935 | 0.321 | 6480.0253 | 0.3187 | 627.4313 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
846 | 846 | 846 |  | 451.5302 | 465.8205 | 604.4259 | [7 empty] | -2.9825 | -17.5247 | 17.7767 | 8023.5905 | 13.7735 | 695.3901 | [5 empty] | 279.4916 | 294.1504 | 319.9337 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 627.6848 |  |  |  |  | 279.4356 | 294.495 | 319.3448 | [7 empty] | -0.1494 | 0.2586 | 0.2986 | 6483.4305 | 0.3049 | 627.8553 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
847 | 847 | 847 |  | 452.5405 | 466.8865 | 605.9238 | [7 empty] | -3.0043 | -17.5585 | 17.8136 | 8026.0612 | 13.744 | 695.7302 | [5 empty] | 280.7561 | 295.4812 | 321.3811 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 628.3422 |  |  |  |  | 281.1894 | 296.3288 | 321.7309 | [7 empty] | -0.1806 | 0.1643 | 0.2441 | 6492.0056 | 0.2767 | 628.7595 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
848 | 848 | 848 |  | 453.6124 | 468.02 | 607.4222 | [7 empty] | -3.0217 | -17.5783 | 17.8361 | 8026.8838 | 13.7132 | 696.091 | [5 empty] | 282.0259 | 296.8176 | 322.8347 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 628.9996 |  |  |  |  | 282.0585 | 297.2385 | 322.8425 | [7 empty] | -0.1893 | 0.1348 | 0.2324 | 6494.6551 | 0.2617 | 629.206 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
849 | 849 | 849 |  | 454.7178 | 469.1851 | 608.9696 | [7 empty] | -3.0384 | -17.6001 | 17.8605 | 8027.8262 | 13.6841 | 696.461 | [5 empty] | 283.3012 | 298.1598 | 324.2945 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 629.657 |  |  |  |  | 283.6844 | 299.0014 | 324.6399 | [7 empty] | -0.208 | 0.1664 | 0.2664 | 6492.6693 | 0.3025 | 630.0678 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
850 | 850 | 850 |  | 455.8134 | 470.3474 | 610.5459 | [7 empty] | -3.0606 | -17.6269 | 17.8906 | 8029.4654 | 13.6557 | 696.8292 | [5 empty] | 284.5819 | 299.5077 | 325.7606 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 630.3143 |  |  |  |  | 284.4356 | 299.898 | 325.2425 | [7 empty] | -0.2347 | 0.2614 | 0.3513 | 6485.822 | 0.3801 | 630.5042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
851 | 851 | 851 |  | 456.8918 | 471.4571 | 612.1445 | [7 empty] | -3.0734 | -17.6698 | 17.9351 | 8032.4645 | 13.6318 | 697.18 | [5 empty] | 285.8681 | 300.8613 | 327.2329 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 630.9717 |  |  |  |  | 285.6036 | 301.4003 | 327.409 | [7 empty] | -0.4505 | 0.1563 | 0.4768 | 6500.5889 | 0.5259 | 631.2327 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
852 | 852 | 852 |  | 457.9923 | 472.6158 | 613.713 | [7 empty] | -3.0915 | -17.6963 | 17.9643 | 8033.9335 | 13.6039 | 697.5454 | [5 empty] | 287.1598 | 302.2207 | 328.7115 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 631.6291 |  |  |  |  | 285.9917 | 302.1402 | 328.5578 | [7 empty] | -0.6824 | 0.1003 | 0.6897 | 6511.8834 | 0.7273 | 631.5902 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
853 | 853 | 853 |  | 458.0205 | 472.6423 | 613.7308 | [7 empty] | -3.0892 | -17.6941 | 17.9617 | 8033.5884 | 13.5324 | 697.5537 | [5 empty] | 288.457 | 303.586 | 330.1964 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 632.2864 |  |  |  |  | 288.3239 | 303.7218 | 327.5251 | [7 empty] | 0.112 | 0.6767 | 0.6859 | 6442.8646 | 0.4729 | 632.3517 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
854 | 854 | 854 |  | 458.9997 | 473.6635 | 615.2194 | [7 empty] | -3.1083 | -17.7356 | 18.0059 | 8036.8048 | 13.5046 | 697.875 | [5 empty] | 289.7597 | 304.957 | 331.6876 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 632.9438 |  |  |  |  | 290.1201 | 305.607 | 329.8997 | [7 empty] | 0.083 | 0.5985 | 0.6043 | 6450.0089 | 0.4261 | 633.2544 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
855 | 855 | 855 |  | 460.1418 | 474.8922 | 616.781 | [7 empty] | -3.1316 | -17.7453 | 18.0195 | 8036.6813 | 13.4734 | 698.2608 | [5 empty] | 291.068 | 306.334 | 333.1852 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 633.6011 |  |  |  |  | 290.9621 | 306.5594 | 331.0018 | [7 empty] | 0.0369 | 0.587 | 0.5881 | 6452.3068 | 0.4324 | 633.7085 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
856 | 856 | 856 |  | 461.2606 | 476.0672 | 618.3071 | [7 empty] | -3.1438 | -17.7615 | 18.0376 | 8036.8982 | 13.4438 | 698.6287 | [5 empty] | 292.3819 | 307.7168 | 334.6892 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 634.2585 |  |  |  |  | 292.8347 | 308.5531 | 333.3458 | [7 empty] | 0.0061 | 0.5458 | 0.5458 | 6456.5535 | 0.4189 | 634.6547 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
857 | 857 | 857 |  | 462.3733 | 477.2564 | 619.8403 | [7 empty] | -3.1644 | -17.7749 | 18.0544 | 8037.1116 | 13.4128 | 699.0002 | [5 empty] | 293.7014 | 309.1055 | 336.1996 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 634.9159 |  |  |  |  | 293.7392 | 309.4976 | 334.4642 | [7 empty] | 0.0016 | 0.5233 | 0.5233 | 6458.5086 | 0.4006 | 635.101 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
858 | 858 | 858 |  | 463.3767 | 478.3144 | 621.2406 | [7 empty] | -3.1791 | -17.7935 | 18.0753 | 8037.8409 | 13.3799 | 699.33 | [5 empty] | 295.0265 | 310.5001 | 337.7165 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 635.5732 |  |  |  |  | 295.5579 | 311.4425 | 336.8143 | [7 empty] | -0.0392 | 0.4697 | 0.4713 | 6463.9947 | 0.3863 | 636.0158 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
859 | 859 | 859 |  | 464.6363 | 479.669 | 622.8904 | [7 empty] | -3.1992 | -17.7923 | 18.0776 | 8036.3433 | 13.3497 | 699.7512 | [5 empty] | 296.3573 | 311.9007 | 339.2399 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 636.2306 |  |  |  |  | 296.474 | 312.426 | 337.949 | [7 empty] | -0.0568 | 0.4553 | 0.4589 | 6465.6708 | 0.3816 | 636.4764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
860 | 860 | 860 |  | 465.6727 | 480.7881 | 624.3679 | [7 empty] | -3.2259 | -17.81 | 18.0997 | 8037.3105 | 13.317 | 700.0983 | [5 empty] | 297.6938 | 313.3072 | 340.7697 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 636.8879 |  |  |  |  | 298.2233 | 314.3198 | 340.1492 | [7 empty] | -0.101 | 0.4254 | 0.4373 | 6469.3599 | 0.3922 | 637.3594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
861 | 861 | 861 |  | 466.7218 | 481.8717 | 625.8777 | [7 empty] | -3.2362 | -17.8426 | 18.1337 | 8039.2452 | 13.29 | 700.4337 | [5 empty] | 299.036 | 314.7198 | 342.3061 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 637.5452 |  |  |  |  | 299.1945 | 315.3433 | 341.453 | [7 empty] | -0.12 | 0.3813 | 0.3998 | 6473.4008 | 0.3692 | 637.8345 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
862 | 862 | 862 |  | 467.8972 | 483.1313 | 627.4396 | [7 empty] | -3.2548 | -17.8463 | 18.1407 | 8038.3319 | 13.2585 | 700.8226 | [5 empty] | 300.3839 | 316.1384 | 343.849 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 638.2026 |  |  |  |  | 300.3305 | 317.0031 | 342.6304 | [7 empty] | -0.3303 | 0.5561 | 0.6468 | 6465.7643 | 0.6551 | 638.6019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
863 | 863 | 863 |  | 468.9383 | 484.2367 | 628.915 | [7 empty] | -3.2741 | -17.8673 | 18.1648 | 8039.3937 | 13.2274 | 701.1631 | [5 empty] | 301.7375 | 317.563 | 345.3986 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 638.8599 |  |  |  |  | 302.051 | 318.6174 | 344.9165 | [7 empty] | -0.2656 | 0.4203 | 0.4972 | 6474.604 | 0.5131 | 639.3446 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
864 | 864 | 864 |  | 469.9543 | 485.3297 | 630.3335 | [7 empty] | -3.2964 | -17.8806 | 18.1819 | 8039.8263 | 13.1932 | 701.4991 | [5 empty] | 303.0969 | 318.9938 | 346.9547 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 639.5172 |  |  |  |  | 302.8306 | 319.2248 | 346.0114 | [7 empty] | -0.1829 | 0.3064 | 0.3568 | 6481.1779 | 0.3627 | 639.6231 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
865 | 865 | 865 |  | 471.0309 | 486.4767 | 631.8084 | [7 empty] | -3.3141 | -17.8929 | 18.1972 | 8039.9127 | 13.161 | 701.8509 | [5 empty] | 304.4622 | 320.4306 | 348.5175 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 640.1746 |  |  |  |  | 304.6909 | 321.1897 | 348.4059 | [7 empty] | -0.2108 | 0.2478 | 0.3253 | 6486.5892 | 0.3513 | 640.5207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
866 | 866 | 866 |  | 472.1728 | 487.6672 | 633.4124 | [7 empty] | -3.3263 | -17.919 | 18.2251 | 8041.1005 | 13.1353 | 702.2152 | [5 empty] | 305.8332 | 321.8736 | 350.0869 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 640.8319 |  |  |  |  | 305.6283 | 322.1761 | 349.6001 | [7 empty] | -0.2218 | 0.2201 | 0.3125 | 6489.0832 | 0.3403 | 640.9694 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
867 | 867 | 867 |  | 474.2692 | 489.8805 | 636.4214 | [7 empty] | -3.3629 | -17.9702 | 18.2822 | 8044.0775 | 13.1458 | 702.8901 | [5 empty] | 307.2101 | 323.3227 | 351.6631 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 641.4892 |  |  |  |  | 307.3853 | 324.0522 | 351.853 | [7 empty] | -0.2566 | 0.1737 | 0.3099 | 6493.7136 | 0.3476 | 641.8191 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
868 | 868 | 868 |  | 474.4394 | 490.0713 | 636.6343 | [7 empty] | -3.3676 | -17.9665 | 18.2794 | 8043.5835 | 13.0809 | 702.9482 | [5 empty] | 308.5929 | 324.778 | 353.2459 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 642.1465 |  |  |  |  | 308.3531 | 325.0704 | 353.1214 | [7 empty] | -0.2711 | 0.1374 | 0.3039 | 6496.9631 | 0.3383 | 642.2783 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
869 | 869 | 869 |  | 475.4999 | 491.1909 | 638.0919 | [7 empty] | -3.3815 | -17.9818 | 18.297 | 8043.8886 | 13.0495 | 703.2884 | [5 empty] | 309.9816 | 326.2395 | 354.8356 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 642.8039 |  |  |  |  | 310.0428 | 326.9477 | 354.9083 | [7 empty] | -0.3029 | 0.2007 | 0.3633 | 6492.9458 | 0.4056 | 643.1214 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
870 | 870 | 870 |  | 476.8088 | 492.4032 | 639.6161 | [7 empty] | -3.3196 | -17.9983 | 18.3019 | 8041.533 | 13.0313 | 703.6559 | [5 empty] | 311.3762 | 327.7073 | 356.432 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 643.4612 |  |  |  |  | 310.9983 | 327.9549 | 356.167 | [7 empty] | -0.3185 | 0.1641 | 0.3583 | 6496.2326 | 0.3978 | 643.5718 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
871 | 871 | 871 |  | 479.3234 | 494.8079 | 642.6756 | [7 empty] | -3.237 | -18.0324 | 18.3207 | 8038.4112 | 13.0578 | 704.3823 | [5 empty] | 312.7767 | 329.1813 | 358.0352 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 644.1185 |  |  |  |  | 312.6459 | 329.7732 | 357.8832 | [7 empty] | -0.341 | 0.2274 | 0.4098 | 6491.9699 | 0.4553 | 644.3817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
872 | 872 | 872 |  | 479.3123 | 494.8811 | 642.6926 | [7 empty] | -3.269 | -18.0164 | 18.3106 | 8037.8406 | 12.9824 | 704.4044 | [5 empty] | 314.1833 | 330.6616 | 359.6452 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 644.7758 |  |  |  |  | 313.3858 | 331.2214 | 360.1088 | [7 empty] | -0.7808 | 0.13 | 0.7915 | 6511.9194 | 0.8322 | 645.0237 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
873 | 873 | 873 |  | 481.6767 | 497.3873 | 645.8547 | [7 empty] | -3.2975 | -18.0338 | 18.3328 | 8036.8101 | 12.9912 | 705.1577 | [5 empty] | 315.5958 | 332.1482 | 361.2621 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 645.4331 |  |  |  |  | 316.0058 | 333.0285 | 359.2606 | [7 empty] | 0.0211 | 0.6835 | 0.6838 | 6446.9419 | 0.5124 | 645.8211 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
874 | 874 | 874 |  | 482.7551 | 498.5526 | 647.3962 | [7 empty] | -3.3251 | -18.0522 | 18.3559 | 8037.847 | 12.9602 | 705.5068 | [5 empty] | 317.0143 | 333.6411 | 362.8859 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 646.0904 |  |  |  |  | 316.8898 | 333.965 | 360.4186 | [7 empty] | 0.0046 | 0.652 | 0.652 | 6449.8517 | 0.4935 | 646.2326 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
875 | 875 | 875 |  | 483.8751 | 499.7226 | 648.8513 | [7 empty] | -3.3296 | -18.0578 | 18.3622 | 8036.8185 | 12.9284 | 705.8564 | [5 empty] | 318.4389 | 335.1404 | 364.5167 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 646.7477 |  |  |  |  | 318.743 | 335.9254 | 362.8322 | [7 empty] | -0.0271 | 0.5887 | 0.5893 | 6455.665 | 0.4641 | 647.0908 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
876 | 876 | 876 |  | 484.968 | 500.8953 | 650.3628 | [7 empty] | -3.3511 | -18.0703 | 18.3784 | 8037.0554 | 12.8967 | 706.2061 | [5 empty] | 319.8696 | 336.6461 | 366.1544 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 647.405 |  |  |  |  | 319.5722 | 336.8178 | 363.9271 | [7 empty] | -0.0496 | 0.5619 | 0.5641 | 6458.3736 | 0.4535 | 647.4798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
877 | 877 | 877 |  | 486.1848 | 502.4829 | 651.9712 | [7 empty] | -3.468 | -18.0028 | 18.3338 | 8032.2028 | 12.8388 | 706.6783 | [5 empty] | 321.3064 | 338.1583 | 367.799 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 648.0623 |  |  |  |  | 321.5016 | 338.8627 | 366.4831 | [7 empty] | -0.088 | 0.4884 | 0.4963 | 6465.1185 | 0.424 | 648.3676 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
878 | 878 | 878 |  | 487.2267 | 503.5677 | 653.4933 | [7 empty] | -3.4823 | -18.036 | 18.3691 | 8034.34 | 12.8121 | 707.0001 | [5 empty] | 322.7493 | 339.6768 | 369.4507 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 648.7196 |  |  |  |  | 322.5132 | 339.9215 | 367.8364 | [7 empty] | -0.1031 | 0.4432 | 0.455 | 6469.0176 | 0.3983 | 648.8253 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
879 | 879 | 879 |  | 488.3905 | 505.0771 | 654.8919 | [7 empty] | -3.5809 | -17.9516 | 18.3052 | 8027.3526 | 12.7492 | 707.4467 | [5 empty] | 324.1983 | 341.2019 | 371.1094 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 649.3769 |  |  |  |  | 324.2541 | 341.7812 | 370.1616 | [7 empty] | -0.1458 | 0.378 | 0.4051 | 6475.2145 | 0.3829 | 649.6259 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
880 | 880 | 880 |  | 489.3982 | 506.1652 | 656.273 | [7 empty] | -3.6017 | -17.9596 | 18.3172 | 8027.2754 | 12.7137 | 707.7679 | [5 empty] | 325.6535 | 342.7334 | 372.7752 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 650.0342 |  |  |  |  | 326.0539 | 343.6916 | 372.5482 | [7 empty] | -0.1824 | 0.311 | 0.3606 | 6481.3615 | 0.3684 | 650.444 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
881 | 881 | 881 |  | 490.5838 | 507.3709 | 658.1207 | [7 empty] | -3.6158 | -18.0229 | 18.382 | 8032.1386 | 12.7003 | 708.123 | [5 empty] | 327.115 | 344.2715 | 374.4481 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 650.6915 |  |  |  |  | 326.9104 | 344.6786 | 373.243 | [7 empty] | -0.1951 | 0.3981 | 0.4433 | 6475.1318 | 0.4337 | 650.865 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
882 | 882 | 882 |  | 491.8146 | 508.6526 | 660.0522 | [7 empty] | -3.6416 | -18.0832 | 18.4462 | 8037.0095 | 12.6867 | 708.4996 | [5 empty] | 328.5826 | 345.8161 | 376.1281 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 651.3488 |  |  |  |  | 328.7004 | 346.629 | 375.2004 | [7 empty] | -0.2163 | 0.4366 | 0.4872 | 6472.8631 | 0.4789 | 651.6935 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
883 | 883 | 883 |  | 492.8948 | 509.8031 | 661.557 | [7 empty] | -3.66 | -18.0993 | 18.4657 | 8037.5448 | 12.6562 | 708.8369 | [5 empty] | 330.0565 | 347.3674 | 377.8153 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 652.0061 |  |  |  |  | 330.3767 | 348.4244 | 377.4154 | [7 empty] | -0.2565 | 0.3811 | 0.4594 | 6478.207 | 0.476 | 652.4523 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
884 | 884 | 884 |  | 493.8217 | 510.8383 | 662.5374 | [7 empty] | -3.671 | -18.052 | 18.4215 | 8031.8681 | 12.6028 | 709.1398 | [5 empty] | 331.5367 | 348.9252 | 379.5097 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 652.6633 |  |  |  |  | 331.4495 | 349.7668 | 378.7099 | [7 empty] | -0.3583 | 0.4301 | 0.5598 | 6477.3328 | 0.5919 | 653.0173 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
885 | 885 | 885 |  | 494.8977 | 511.9349 | 664.257 | [7 empty] | -3.6873 | -18.1153 | 18.4868 | 8036.9606 | 12.5863 | 709.46 | [5 empty] | 333.0233 | 350.4897 | 381.2113 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 653.3206 |  |  |  |  | 332.3915 | 350.7737 | 380.0968 | [7 empty] | -0.3925 | 0.3681 | 0.5381 | 6482.9662 | 0.5814 | 653.4396 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
886 | 886 | 886 |  | 495.9183 | 513.1368 | 665.087 | [7 empty] | -3.7037 | -18.0087 | 18.3856 | 8025.533 | 12.5177 | 709.8101 | [5 empty] | 334.5161 | 352.0608 | 382.9202 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 653.9779 |  |  |  |  | 334.295 | 352.8379 | 382.5025 | [7 empty] | -0.4388 | 0.3367 | 0.5531 | 6486.6309 | 0.6064 | 654.3019 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
887 | 887 | 887 |  | 497.2245 | 514.534 | 666.8521 | [7 empty] | -3.7241 | -18.0183 | 18.3991 | 8025.1737 | 12.4918 | 710.2162 | [5 empty] | 336.0153 | 353.6386 | 384.6363 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 654.6352 |  |  |  |  | 336.004 | 354.4283 | 384.7326 | [7 empty] | -0.3688 | 0.2156 | 0.4272 | 6493.8488 | 0.4735 | 654.963 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
888 | 888 | 888 |  | 498.3829 | 515.4927 | 668.5437 | [7 empty] | -3.6546 | -18.1148 | 18.4797 | 8030.7172 | 12.4935 | 710.4942 | [5 empty] | 337.5209 | 355.2232 | 386.3598 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 655.2924 |  |  |  |  | 336.9854 | 355.48 | 385.9255 | [7 empty] | -0.3827 | 0.2061 | 0.4347 | 6494.9516 | 0.4792 | 655.3987 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
889 | 889 | 889 |  | 499.6242 | 516.8079 | 670.2241 | [7 empty] | -3.6699 | -18.1272 | 18.495 | 8030.5768 | 12.467 | 710.8747 | [5 empty] | 339.0329 | 356.8145 | 388.0905 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 655.9497 |  |  |  |  | 339.6202 | 357.9349 | 386.2113 | [7 empty] | 0.0036 | 0.6874 | 0.6875 | 6448.6226 | 0.5223 | 656.4108 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
890 | 890 | 890 |  | 500.7554 | 517.6857 | 671.887 | [7 empty] | -3.5831 | -18.237 | 18.5856 | 8036.9154 | 12.4739 | 711.1282 | [5 empty] | 340.5513 | 358.4126 | 389.8287 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 656.6069 |  |  |  |  | 340.4578 | 358.8334 | 387.2314 | [7 empty] | -0.0095 | 0.6785 | 0.6786 | 6449.6871 | 0.5179 | 656.7796 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
891 | 891 | 891 |  | 501.8757 | 518.9186 | 673.464 | [7 empty] | -3.6168 | -18.2465 | 18.6015 | 8037.2326 | 12.4419 | 711.4836 | [5 empty] | 342.0763 | 360.0175 | 391.5743 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 657.2642 |  |  |  |  | 342.3262 | 360.8452 | 389.5766 | [7 empty] | -0.0479 | 0.6462 | 0.648 | 6453.215 | 0.5156 | 657.6021 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
892 | 892 | 892 |  | 504.3513 | 521.5343 | 676.8435 | [7 empty] | -3.6467 | -18.2772 | 18.6374 | 8037.5073 | 12.4547 | 712.2348 | [5 empty] | 343.6077 | 361.6292 | 393.3273 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 657.9215 |  |  |  |  | 343.3579 | 361.9459 | 390.8699 | [7 empty] | -0.0643 | 0.6258 | 0.6291 | 6455.2184 | 0.5075 | 658.0503 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
893 | 893 | 893 |  | 505.5406 | 522.787 | 678.5956 | [7 empty] | -3.6684 | -18.313 | 18.6768 | 8039.9156 | 12.4334 | 712.5933 | [5 empty] | 345.1456 | 363.2478 | 395.0878 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 658.5787 |  |  |  |  | 345.3463 | 364.0789 | 393.3498 | [7 empty] | -0.0998 | 0.5929 | 0.6012 | 6458.7078 | 0.5064 | 658.9151 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
894 | 894 | 894 |  | 506.7262 | 524.0394 | 680.2651 | [7 empty] | -3.6859 | -18.3357 | 18.7025 | 8040.9242 | 12.4084 | 712.9508 | [5 empty] | 346.6901 | 364.8733 | 396.8557 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 659.236 |  |  |  |  | 346.2455 | 365.0431 | 394.5155 | [7 empty] | -0.1196 | 0.5687 | 0.5811 | 6461.063 | 0.4987 | 659.3045 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
895 | 895 | 895 |  | 506.7131 | 524.0142 | 680.1883 | [7 empty] | -3.6779 | -18.329 | 18.6944 | 8040.0508 | 12.3433 | 712.9436 | [5 empty] | 348.2412 | 366.5057 | 398.6313 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 659.8932 |  |  |  |  | 348.2426 | 367.193 | 396.9559 | [7 empty] | -0.1537 | 0.5486 | 0.5697 | 6463.5458 | 0.5085 | 660.1691 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
896 | 896 | 896 |  | 507.7167 | 525.2194 | 680.97 | [7 empty] | -3.6994 | -18.2146 | 18.5865 | 8028.1682 | 12.2711 | 713.287 | [5 empty] | 349.7988 | 368.1451 | 400.4143 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 660.5505 |  |  |  |  | 350.212 | 369.3157 | 399.3937 | [7 empty] | -0.1911 | 0.5233 | 0.5571 | 6466.4902 | 0.52 | 661.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
897 | 897 | 897 |  | 508.9075 | 526.5169 | 682.579 | [7 empty] | -3.7259 | -18.2174 | 18.5946 | 8027.5337 | 12.2398 | 713.6557 | [5 empty] | 351.3632 | 369.7915 | 402.205 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 661.2077 |  |  |  |  | 351.2544 | 370.4341 | 400.5863 | [7 empty] | -0.2 | 0.5286 | 0.5652 | 6466.3745 | 0.5268 | 661.4635 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
898 | 898 | 898 |  | 509.8646 | 527.6473 | 683.3627 | [7 empty] | -3.7425 | -18.1192 | 18.5017 | 8017.2006 | 12.1715 | 713.9763 | [5 empty] | 352.9341 | 371.4448 | 404.0033 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 661.865 |  |  |  |  | 353.0298 | 372.5374 | 403.152 | [7 empty] | -0.3478 | 0.4848 | 0.5967 | 6473.6002 | 0.6164 | 662.2977 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
899 | 899 | 899 |  | 511.1577 | 528.9774 | 685.7515 | [7 empty] | -3.7874 | -18.2413 | 18.6304 | 8028.489 | 12.1787 | 714.3526 | [5 empty] | 354.5118 | 373.1052 | 405.8092 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 662.5222 |  |  |  |  | 353.7242 | 373.4749 | 404.4226 | [7 empty] | -0.4783 | 0.4459 | 0.6539 | 6479.9599 | 0.7021 | 662.6682 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
900 | 900 | 900 |  | 511.971 | 530.0026 | 686.9514 | [7 empty] | -3.8588 | -18.2258 | 18.6299 | 8028.0168 | 12.1287 | 714.6421 | [5 empty] | 356.0962 | 374.7727 | 407.6229 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 663.1794 |  |  |  |  | 355.3628 | 374.7274 | 409.315 | [7 empty] | -0.5335 | -0.3097 | 0.6168 | 6537.3092 | 0.4644 | 663.1616 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
901 | 901 | 901 |  | 513.3974 | 531.4873 | 689.4312 | [7 empty] | -3.9035 | -18.3317 | 18.7427 | 8037.5416 | 12.1348 | 715.0603 | [5 empty] | 357.6873 | 376.4473 | 409.4442 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 663.8367 |  |  |  |  | 358.239 | 377.3894 | 407.1261 | [7 empty] | 0.0987 | 0.7069 | 0.7138 | 6445.7718 | 0.4951 | 664.2052 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
902 | 902 | 902 |  | 514.1276 | 532.4933 | 690.6371 | [7 empty] | -4.0047 | -18.3174 | 18.75 | 8038.2095 | 12.0815 | 715.3431 | [5 empty] | 359.2852 | 378.129 | 411.2733 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 664.4939 |  |  |  |  | 359.1405 | 378.3538 | 408.2939 | [7 empty] | 0.0801 | 0.6825 | 0.6872 | 6448.0816 | 0.4805 | 664.5815 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
903 | 903 | 903 |  | 515.8904 | 534.3753 | 693.0451 | [7 empty] | -4.0316 | -18.3347 | 18.7728 | 8038.1768 | 12.0702 | 715.8707 | [5 empty] | 360.8899 | 379.8179 | 413.1103 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 665.1511 |  |  |  |  | 361.2908 | 380.6701 | 411.0579 | [7 empty] | 0.0309 | 0.6336 | 0.6344 | 6453.0359 | 0.4657 | 665.4817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
904 | 904 | 904 |  | 515.8643 | 534.3553 | 693.0381 | [7 empty] | -4.0358 | -18.337 | 18.7759 | 8038.5636 | 12.0088 | 715.8651 | [5 empty] | 362.5014 | 381.5139 | 414.955 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 665.8084 |  |  |  |  | 363.2949 | 382.5183 | 413.6966 | [7 empty] | 0.113 | 0.4874 | 0.5004 | 6461.5379 | 0.3332 | 666.1962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
905 | 905 | 905 |  | 516.7366 | 535.2575 | 694.278 | [7 empty] | -4.0425 | -18.36 | 18.7998 | 8039.7308 | 11.9774 | 716.1174 | [5 empty] | 364.1198 | 383.2172 | 416.8076 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 666.4656 |  |  |  |  | 364.2889 | 383.5377 | 414.7911 | [7 empty] | 0.128 | 0.4878 | 0.5043 | 6461.1578 | 0.3261 | 666.5889 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
906 | 906 | 906 |  | 518.9668 | 537.327 | 696.7982 | [7 empty] | -3.9373 | -18.3743 | 18.7914 | 8034.7281 | 11.9859 | 716.6945 | [5 empty] | 365.7451 | 384.9277 | 418.668 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 667.1228 |  |  |  |  | 365.8937 | 385.2011 | 416.8412 | [7 empty] | 0.1203 | 0.4363 | 0.4526 | 6465.1489 | 0.2908 | 667.2276 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
907 | 907 | 907 |  | 521.0764 | 539.2896 | 699.1699 | [7 empty] | -3.8392 | -18.3848 | 18.7814 | 8029.7672 | 11.9899 | 717.2399 | [5 empty] | 367.3773 | 386.6456 | 420.5364 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 667.78 |  |  |  |  | 367.528 | 387.225 | 418.7882 | [7 empty] | -0.0156 | 0.5055 | 0.5057 | 6463.7943 | 0.3903 | 668.0011 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
908 | 908 | 908 |  | 522.8564 | 541.1595 | 701.6285 | [7 empty] | -3.8582 | -18.4136 | 18.8134 | 8030.5975 | 11.9828 | 717.7577 | [5 empty] | 369.0165 | 388.3707 | 422.4128 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 668.4373 |  |  |  |  | 368.7315 | 388.5833 | 420.1471 | [7 empty] | -0.0528 | 0.5341 | 0.5367 | 6462.7624 | 0.4304 | 668.518 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
909 | 909 | 909 |  | 523.7192 | 542.0919 | 702.8287 | [7 empty] | -3.8765 | -18.4226 | 18.8261 | 8030.8138 | 11.9463 | 718.0153 | [5 empty] | 370.6626 | 390.1032 | 424.2971 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 669.0945 |  |  |  |  | 370.8644 | 390.8854 | 422.8205 | [7 empty] | -0.0965 | 0.5019 | 0.511 | 6466.3014 | 0.4351 | 669.3903 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
910 | 910 | 910 |  | 525.4277 | 543.9461 | 704.9965 | [7 empty] | -3.9017 | -18.4068 | 18.8158 | 8027.6778 | 11.9227 | 718.5262 | [5 empty] | 372.3158 | 391.843 | 426.1894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 669.7517 |  |  |  |  | 371.9301 | 392.0572 | 424.1364 | [7 empty] | -0.1256 | 0.4959 | 0.5115 | 6467.5313 | 0.4477 | 669.8324 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
911 | 911 | 911 |  | 526.2673 | 544.8457 | 706.1849 | [7 empty] | -3.9183 | -18.4206 | 18.8327 | 8028.3288 | 11.8874 | 718.7735 | [5 empty] | 373.976 | 393.5902 | 428.0898 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 670.4089 |  |  |  |  | 374.0603 | 394.3687 | 426.7364 | [7 empty] | -0.168 | 0.4814 | 0.5098 | 6469.7484 | 0.4687 | 670.7008 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
912 | 912 | 912 |  | 527.5259 | 546.5184 | 708.4054 | [7 empty] | -4.0791 | -18.4325 | 18.8784 | 8032.5751 | 11.8522 | 719.2323 | [5 empty] | 375.6432 | 395.3449 | 429.9983 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 671.0661 |  |  |  |  | 375.3022 | 395.9823 | 428.1177 | [7 empty] | -0.2928 | 0.5738 | 0.6442 | 6466.4338 | 0.6258 | 671.3042 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
913 | 913 | 913 |  | 528.3864 | 547.4694 | 709.579 | [7 empty] | -4.1025 | -18.4331 | 18.8841 | 8032.1427 | 11.813 | 719.4925 | [5 empty] | 377.3175 | 397.1071 | 431.9149 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 671.7233 |  |  |  |  | 377.3251 | 397.911 | 430.6293 | [7 empty] | -0.2245 | 0.4775 | 0.5277 | 6471.5987 | 0.5081 | 672.0222 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
914 | 914 | 914 |  | 529.4899 | 548.9162 | 711.6729 | [7 empty] | -4.246 | -18.4705 | 18.9522 | 8038.5101 | 11.7842 | 719.8875 | [5 empty] | 378.999 | 398.8767 | 433.8397 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 672.3805 |  |  |  |  | 377.7992 | 398.7946 | 431.9628 | [7 empty] | -0.4508 | 0.4273 | 0.6211 | 6481.0912 | 0.6633 | 672.3501 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
915 | 915 | 915 |  | 530.2181 | 549.6885 | 712.6669 | [7 empty] | -4.255 | -18.4787 | 18.9622 | 8038.5461 | 11.7455 | 720.098 | [5 empty] | 380.6876 | 400.6539 | 435.7727 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 673.0377 |  |  |  |  | 381.6405 | 401.8414 | 433.2681 | [7 empty] | 0.2222 | 0.759 | 0.7909 | 6440.247 | 0.5043 | 673.4753 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
916 | 916 | 916 |  | 531.7689 | 551.3469 | 714.8099 | [7 empty] | -4.2803 | -18.4969 | 18.9856 | 8038.8914 | 11.7291 | 720.5489 | [5 empty] | 382.3834 | 402.4387 | 437.7138 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 673.6949 |  |  |  |  | 382.4265 | 402.939 | 434.5964 | [7 empty] | 0.0741 | 0.7481 | 0.7518 | 6444.8816 | 0.5295 | 673.8787 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
917 | 917 | 917 |  | 532.6241 | 552.2615 | 715.9881 | [7 empty] | -4.294 | -18.5063 | 18.9979 | 8039.0184 | 11.6939 | 720.7971 | [5 empty] | 384.0864 | 404.231 | 439.6633 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 674.3521 |  |  |  |  | 384.4544 | 405.1381 | 437.1878 | [7 empty] | 0.0246 | 0.7105 | 0.711 | 6448.9145 | 0.5233 | 674.6837 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
918 | 918 | 918 |  | 534.1805 | 553.9633 | 718.153 | [7 empty] | -4.3324 | -18.5179 | 19.018 | 8039.1341 | 11.6748 | 721.2578 | [5 empty] | 385.7967 | 406.031 | 441.621 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 675.0093 |  |  |  |  | 385.441 | 406.2321 | 438.3879 | [7 empty] | -0.0042 | 0.7108 | 0.7108 | 6449.6879 | 0.5346 | 675.0826 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
919 | 919 | 919 |  | 534.9437 | 554.7523 | 719.2452 | [7 empty] | -4.3383 | -18.5389 | 19.0397 | 8040.2462 | 11.6418 | 721.4709 | [5 empty] | 387.5142 | 407.8386 | 443.5871 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 675.6665 |  |  |  |  | 387.4743 | 408.4357 | 440.8695 | [7 empty] | -0.0431 | 0.6959 | 0.6972 | 6451.8396 | 0.5441 | 675.883 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
920 | 920 | 920 |  | 536.4421 | 556.3328 | 721.3527 | [7 empty] | -4.3578 | -18.5669 | 19.0715 | 8041.4349 | 11.6279 | 721.8969 | [5 empty] | 389.2391 | 409.6539 | 445.5615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 676.3237 |  |  |  |  | 389.6017 | 410.7343 | 443.6041 | [7 empty] | -0.092 | 0.6516 | 0.6581 | 6456.3058 | 0.5412 | 676.7135 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
921 | 921 | 921 |  | 537.2394 | 557.179 | 722.5485 | [7 empty] | -4.3746 | -18.5919 | 19.0996 | 8043.2105 | 11.5968 | 722.1245 | [5 empty] | 390.9713 | 411.4769 | 447.5444 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 676.9809 |  |  |  |  | 390.6216 | 411.8322 | 444.9119 | [7 empty] | -0.1134 | 0.63 | 0.6401 | 6458.416 | 0.5356 | 677.1086 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
922 | 922 | 922 |  | 538.7734 | 558.7917 | 724.8486 | [7 empty] | -4.4019 | -18.6433 | 19.1559 | 8046.7933 | 11.591 | 722.5574 | [5 empty] | 392.7108 | 413.3077 | 449.5356 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 677.6381 |  |  |  |  | 392.676 | 414.0779 | 447.6004 | [7 empty] | -0.1746 | 0.5854 | 0.6109 | 6463.189 | 0.5451 | 677.9137 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
923 | 923 | 923 |  | 539.597 | 559.6485 | 726.0414 | [7 empty] | -4.4108 | -18.6665 | 19.1806 | 8048.1352 | 11.5608 | 722.7869 | [5 empty] | 394.4578 | 415.1463 | 451.5354 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 678.2953 |  |  |  |  | 394.6988 | 416.2629 | 450.1348 | [7 empty] | -0.2147 | 0.5565 | 0.5965 | 6466.3094 | 0.555 | 678.693 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
924 | 924 | 924 |  | 540.9878 | 561.257 | 727.2228 | [7 empty] | -4.4248 | -18.5433 | 19.0639 | 8034.9997 | 11.4956 | 723.2168 | [5 empty] | 396.2122 | 416.9927 | 453.5436 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 678.9525 |  |  |  |  | 395.801 | 417.4199 | 451.4578 | [7 empty] | -0.218 | 0.543 | 0.5851 | 6467.3809 | 0.5452 | 679.1041 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
925 | 925 | 925 |  | 541.8419 | 562.198 | 728.3962 | [7 empty] | -4.447 | -18.5458 | 19.0716 | 8034.7505 | 11.4588 | 723.4678 | [5 empty] | 397.974 | 418.847 | 455.5604 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 679.6096 |  |  |  |  | 397.9328 | 419.6708 | 454.0383 | [7 empty] | -0.2317 | 0.5163 | 0.5659 | 6469.6623 | 0.5381 | 679.9007 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
926 | 926 | 926 |  | 543.303 | 563.93 | 729.6032 | [7 empty] | -4.4731 | -18.4021 | 18.9379 | 8020.0452 | 11.3877 | 723.9286 | [5 empty] | 399.7434 | 420.7091 | 457.5858 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 680.2668 |  |  |  |  | 399.9174 | 421.4927 | 456.5941 | [7 empty] | -0.1462 | 0.3889 | 0.4154 | 6476.4455 | 0.3861 | 680.5425 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
927 | 927 | 927 |  | 544.0929 | 564.7502 | 730.6932 | [7 empty] | -4.4776 | -18.4168 | 18.9533 | 8020.5091 | 11.3546 | 724.1464 | [5 empty] | 401.5202 | 422.5792 | 459.6197 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 680.924 |  |  |  |  | 401.8813 | 423.3147 | 459.1587 | [7 empty] | -0.0727 | 0.2619 | 0.2718 | 6483.4938 | 0.2437 | 681.1817 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
928 | 928 | 928 |  | 545.7372 | 566.5239 | 732.939 | [7 empty] | -4.5069 | -18.4288 | 18.9719 | 8020.315 | 11.3385 | 724.6163 | [5 empty] | 403.3047 | 424.4572 | 461.6624 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 681.5812 |  |  |  |  | 404.0172 | 425.6979 | 461.6959 | [7 empty] | -0.1342 | 0.2796 | 0.3101 | 6483.8538 | 0.3055 | 682.0138 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
929 | 929 | 929 |  | 546.5352 | 567.3648 | 734.0633 | [7 empty] | -4.5169 | -18.4442 | 18.9893 | 8021.0029 | 11.3058 | 724.8385 | [5 empty] | 405.0967 | 426.3432 | 463.7137 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 682.2383 |  |  |  |  | 405.0636 | 426.8497 | 462.9996 | [7 empty] | -0.1627 | 0.2725 | 0.3173 | 6485.0866 | 0.3175 | 682.4144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
930 | 930 | 930 |  | 548.103 | 569.0462 | 736.2144 | [7 empty] | -4.5422 | -18.4593 | 19.0099 | 8021.0871 | 11.2894 | 725.282 | [5 empty] | 406.8963 | 428.2372 | 465.7737 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 682.8955 |  |  |  |  | 407.2642 | 429.2016 | 465.7647 | [7 empty] | -0.1961 | 0.2346 | 0.3057 | 6488.6042 | 0.3236 | 683.2291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
931 | 931 | 931 |  | 550.4933 | 571.5931 | 739.5486 | [7 empty] | -4.5787 | -18.4941 | 19.0525 | 8022.2731 | 11.2968 | 725.9513 | [5 empty] | 408.7036 | 430.1393 | 467.8425 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 683.5527 |  |  |  |  | 408.3175 | 430.3611 | 467.2029 | [7 empty] | -0.2346 | 0.2038 | 0.3107 | 6491.731 | 0.3351 | 683.6291 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
932 | 932 | 932 |  | 551.2678 | 572.4211 | 740.5962 | [7 empty] | -4.5894 | -18.4999 | 19.0606 | 8022.1057 | 11.2608 | 726.1683 | [5 empty] | 410.5186 | 432.0494 | 469.9201 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 684.2098 |  |  |  |  | 410.2461 | 432.5121 | 469.148 | [7 empty] | -0.2612 | 0.2847 | 0.3863 | 6486.803 | 0.4081 | 684.3686 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
933 | 933 | 933 |  | 552.8277 | 574.1144 | 742.7497 | [7 empty] | -4.6217 | -18.5121 | 19.0803 | 8022.156 | 11.2428 | 726.6112 | [5 empty] | 412.3412 | 433.9677 | 472.0065 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 684.867 |  |  |  |  | 412.2204 | 434.7548 | 471.2587 | [7 empty] | -0.3139 | 0.3552 | 0.4741 | 6483.2694 | 0.4983 | 685.1358 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
934 | 934 | 934 |  | 553.8019 | 575.0305 | 744.8195 | [7 empty] | -4.6425 | -18.6593 | 19.2282 | 8035.2313 | 11.2579 | 726.8502 | [5 empty] | 414.1717 | 435.8942 | 474.1018 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 685.5242 |  |  |  |  | 413.1986 | 436.5933 | 474.0736 | [7 empty] | -0.7665 | 0.2497 | 0.8062 | 6501.9964 | 0.857 | 685.762 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
935 | 935 | 935 |  | 555.2484 | 576.5742 | 746.8178 | [7 empty] | -4.664 | -18.6766 | 19.2502 | 8035.5733 | 11.24 | 727.2521 | [5 empty] | 416.0099 | 437.8288 | 476.206 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 686.1813 |  |  |  |  | 414.2934 | 437.7713 | 475.4217 | [7 empty] | -0.783 | 0.2383 | 0.8184 | 6503.1962 | 0.8664 | 686.1618 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
936 | 936 | 936 |  | 555.3053 | 576.6327 | 746.9209 | [7 empty] | -4.6656 | -18.6814 | 19.2552 | 8035.9969 | 11.19 | 727.2674 | [5 empty] | 417.8559 | 439.7717 | 478.3192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 686.8385 |  |  |  |  | 417.1797 | 439.6964 | 474.2242 | [7 empty] | 0.0109 | 0.786 | 0.7861 | 6445.7243 | 0.5801 | 686.8131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
937 | 937 | 937 |  | 556.2233 | 577.4998 | 748.796 | [7 empty] | -4.6816 | -18.8076 | 19.3815 | 8047.0505 | 11.1983 | 727.4927 | [5 empty] | 419.7098 | 441.7228 | 480.4413 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 687.4956 |  |  |  |  | 419.3498 | 442.0666 | 477.0748 | [7 empty] | -0.0518 | 0.7378 | 0.7396 | 6450.6746 | 0.5761 | 687.6112 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
938 | 938 | 938 |  | 557.743 | 579.1472 | 750.8041 | [7 empty] | -4.7064 | -18.8063 | 19.3862 | 8045.6468 | 11.176 | 727.9198 | [5 empty] | 421.5716 | 443.6822 | 482.5725 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 688.1528 |  |  |  |  | 421.4497 | 444.3957 | 479.8219 | [7 empty] | -0.125 | 0.7028 | 0.7138 | 6454.9715 | 0.5937 | 688.3914 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
939 | 939 | 939 |  | 560.288 | 581.6618 | 753.7191 | [7 empty] | -4.6418 | -18.7933 | 19.358 | 8039.1724 | 11.1758 | 728.5696 | [5 empty] | 423.4413 | 445.6499 | 484.7127 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 688.81 |  |  |  |  | 423.537 | 446.6315 | 482.6009 | [7 empty] | -0.1702 | 0.6387 | 0.661 | 6460.5343 | 0.5779 | 689.1367 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
940 | 940 | 940 |  | 562.6957 | 584.012 | 756.5792 | [7 empty] | -4.5783 | -18.8026 | 19.352 | 8035.0257 | 11.1804 | 729.1744 | [5 empty] | 425.3189 | 447.626 | 486.862 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 689.4671 |  |  |  |  | 424.5433 | 447.7412 | 483.9714 | [7 empty] | -0.2067 | 0.6105 | 0.6445 | 6463.3911 | 0.5811 | 689.5053 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
941 | 941 | 941 |  | 562.6968 | 583.962 | 756.6235 | [7 empty] | -4.5648 | -18.8204 | 19.3661 | 8036.2776 | 11.1362 | 729.1616 | [5 empty] | 427.2045 | 449.6105 | 489.0205 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 690.1243 |  |  |  |  | 426.6596 | 450.0179 | 486.7483 | [7 empty] | -0.2527 | 0.5562 | 0.6109 | 6468.2918 | 0.5776 | 690.2588 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
942 | 942 | 942 |  | 563.5811 | 585.2813 | 757.6327 | [7 empty] | -4.6836 | -18.7153 | 19.2925 | 8028.8794 | 11.0599 | 729.5001 | [5 empty] | 429.0981 | 451.6035 | 491.1881 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 690.7814 |  |  |  |  | 428.7372 | 452.2654 | 488.9873 | [7 empty] | -0.2648 | 0.5958 | 0.652 | 6465.9669 | 0.6139 | 690.9991 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
943 | 943 | 943 |  | 565.0066 | 586.8236 | 759.6972 | [7 empty] | -4.7171 | -18.7415 | 19.326 | 8030.4531 | 11.0445 | 729.8949 | [5 empty] | 430.9998 | 453.6049 | 493.365 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 691.4386 |  |  |  |  | 430.7458 | 454.4582 | 491.3058 | [7 empty] | -0.2959 | 0.6107 | 0.6787 | 6465.7847 | 0.648 | 691.7179 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
944 | 944 | 944 |  | 565.832 | 588.0524 | 760.6804 | [7 empty] | -4.8293 | -18.6505 | 19.2655 | 8024.262 | 10.973 | 730.2087 | [5 empty] | 432.9096 | 455.6148 | 495.5511 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 692.0957 |  |  |  |  | 432.3097 | 456.5085 | 494.1945 | [7 empty] | -0.5352 | 0.5123 | 0.7408 | 6478.3906 | 0.783 | 692.387 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
945 | 945 | 945 |  | 567.1612 | 589.4751 | 762.5664 | [7 empty] | -4.8529 | -18.6727 | 19.293 | 8025.3101 | 10.9553 | 730.5713 | [5 empty] | 434.8274 | 457.6333 | 497.7465 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 692.7528 |  |  |  |  | 435.3674 | 458.415 | 494.231 | [7 empty] | 0.2355 | 0.8062 | 0.8399 | 6439.7737 | 0.5278 | 693.0066 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
946 | 946 | 946 |  | 568.2802 | 590.4536 | 763.7026 | [7 empty] | -4.7754 | -18.6745 | 19.2754 | 8021.7762 | 10.9322 | 730.8202 | [5 empty] | 436.7535 | 459.6603 | 499.9512 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 693.41 |  |  |  |  | 437.5324 | 460.7038 | 497.1887 | [7 empty] | 0.1941 | 0.7193 | 0.7451 | 6446.7111 | 0.4749 | 693.7472 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
947 | 947 | 947 |  | 569.6875 | 591.9029 | 765.8246 | [7 empty] | -4.7904 | -18.7289 | 19.3318 | 8025.4418 | 10.9277 | 731.1881 | [5 empty] | 438.6877 | 461.696 | 502.1653 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 694.0671 |  |  |  |  | 438.5655 | 461.8427 | 498.5898 | [7 empty] | 0.1574 | 0.6918 | 0.7095 | 6449.5005 | 0.4595 | 694.1144 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
948 | 948 | 948 |  | 570.8331 | 592.8215 | 766.8339 | [7 empty] | -4.6756 | -18.7268 | 19.3017 | 8020.434 | 10.9069 | 731.4208 | [5 empty] | 440.6301 | 463.7403 | 504.3888 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 694.7243 |  |  |  |  | 441.0123 | 464.3055 | 501.555 | [7 empty] | 0.1871 | 0.6314 | 0.6585 | 6452.9206 | 0.4135 | 694.9055 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
949 | 949 | 949 |  | 572.413 | 594.5365 | 769.0679 | [7 empty] | -4.7109 | -18.7466 | 19.3295 | 8021.2918 | 10.8926 | 731.8544 | [5 empty] | 442.5808 | 465.7933 | 506.6217 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 695.3814 |  |  |  |  | 442.2837 | 466.2493 | 503.0534 | [7 empty] | -0.0468 | 0.7753 | 0.7767 | 6449.0697 | 0.5991 | 695.527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
950 | 950 | 950 |  | 573.413 | 595.4639 | 771.2134 | [7 empty] | -4.729 | -18.9004 | 19.4831 | 8034.7136 | 10.9153 | 732.0883 | [5 empty] | 444.5398 | 467.855 | 508.8641 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 696.0385 |  |  |  |  | 444.7419 | 468.6671 | 505.9045 | [7 empty] | 0.0147 | 0.7235 | 0.7236 | 6451.135 | 0.5316 | 696.2966 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
951 | 951 | 951 |  | 574.955 | 597.1145 | 773.2112 | [7 empty] | -4.7447 | -18.8982 | 19.4847 | 8033.0055 | 10.8941 | 732.5038 | [5 empty] | 446.5071 | 469.9255 | 511.1161 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 696.6957 |  |  |  |  | 446.9481 | 471.0437 | 508.8853 | [7 empty] | -0.0404 | 0.6534 | 0.6547 | 6457.2217 | 0.5086 | 697.0494 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
952 | 952 | 952 |  | 575.8964 | 598.0341 | 775.1724 | [7 empty] | -4.7726 | -19.0237 | 19.6132 | 8044.1864 | 10.9058 | 732.7348 | [5 empty] | 448.4827 | 472.0048 | 513.3776 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 697.3528 |  |  |  |  | 448.0453 | 472.1663 | 510.3864 | [7 empty] | -0.0467 | 0.6006 | 0.6024 | 6460.93 | 0.4705 | 697.4037 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
953 | 953 | 953 |  | 577.2964 | 599.5798 | 777.0438 | [7 empty] | -4.805 | -19.0194 | 19.6169 | 8042.954 | 10.8806 | 733.1224 | [5 empty] | 450.4668 | 474.0929 | 515.6488 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 698.0099 |  |  |  |  | 450.0792 | 474.4265 | 512.775 | [7 empty] | -0.0961 | 0.6181 | 0.6255 | 6461.0368 | 0.5117 | 698.1147 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
954 | 954 | 954 |  | 578.162 | 600.8837 | 778.0599 | [7 empty] | -4.9248 | -18.9195 | 19.5499 | 8036.1614 | 10.8073 | 733.4485 | [5 empty] | 452.4593 | 476.1898 | 517.9296 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 698.6671 |  |  |  |  | 452.1728 | 476.7506 | 515.2264 | [7 empty] | -0.1451 | 0.6366 | 0.6529 | 6461.0652 | 0.5561 | 698.8423 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
955 | 955 | 955 |  | 579.5371 | 602.3773 | 779.991 | [7 empty] | -4.9544 | -18.9343 | 19.5718 | 8036.6497 | 10.7887 | 733.8213 | [5 empty] | 454.4602 | 478.2957 | 520.2201 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 699.3242 |  |  |  |  | 454.2697 | 478.9084 | 518.3772 | [7 empty] | -0.1824 | 0.4897 | 0.5226 | 6471.7752 | 0.4782 | 699.5149 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
956 | 956 | 956 |  | 580.3597 | 603.6215 | 780.9334 | [7 empty] | -5.0679 | -18.8353 | 19.5051 | 8029.8389 | 10.7162 | 734.1311 | [5 empty] | 456.4696 | 480.4106 | 522.5203 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 699.9813 |  |  |  |  | 456.3778 | 481.2093 | 521.3703 | [7 empty] | -0.2557 | 0.4062 | 0.48 | 6479.1329 | 0.4787 | 700.2288 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
957 | 957 | 957 |  | 581.7646 | 605.144 | 782.7731 | [7 empty] | -5.0886 | -18.8322 | 19.5076 | 8028.4018 | 10.6927 | 734.5094 | [5 empty] | 458.4876 | 482.5344 | 524.8302 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 700.6384 |  |  |  |  | 458.3806 | 483.4596 | 523.7338 | [7 empty] | -0.3132 | 0.4278 | 0.5302 | 6479.1247 | 0.54 | 700.9238 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
958 | 958 | 958 |  | 582.9067 | 606.0676 | 784.5436 | [7 empty] | -5.0249 | -18.9382 | 19.5934 | 8034.8228 | 10.7076 | 734.7385 | [5 empty] | 460.5142 | 484.6672 | 527.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 701.2956 |  |  |  |  | 459.4122 | 484.5927 | 524.4926 | [7 empty] | -0.2991 | 0.5131 | 0.594 | 6473.1575 | 0.5819 | 701.2726 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
959 | 959 | 959 |  | 584.1438 | 607.3776 | 786.2408 | [7 empty] | -5.0383 | -18.9531 | 19.6114 | 8035.0386 | 10.6883 | 735.0628 | [5 empty] | 462.5494 | 486.8092 | 529.4797 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 701.9527 |  |  |  |  | 461.8903 | 487.3918 | 527.7311 | [7 empty] | -0.3984 | 0.4879 | 0.6299 | 6477.263 | 0.6475 | 702.131 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
960 | 960 | 960 |  | 585.3012 | 608.2855 | 787.9796 | [7 empty] | -4.9618 | -19.0584 | 19.6937 | 8041.0067 | 10.7051 | 735.2871 | [5 empty] | 464.5932 | 488.9602 | 531.8192 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 702.6098 |  |  |  |  | 464.3625 | 490.1485 | 530.8981 | [7 empty] | -0.4789 | 0.4654 | 0.6677 | 6480.7283 | 0.704 | 702.9716 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
961 | 961 | 961 |  | 586.5723 | 609.6556 | 789.7919 | [7 empty] | -4.9874 | -19.0782 | 19.7193 | 8041.9653 | 10.6877 | 735.6251 | [5 empty] | 466.6457 | 491.1203 | 534.1687 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 703.2669 |  |  |  |  | 465.4568 | 491.2735 | 532.241 | [7 empty] | -0.475 | 0.4424 | 0.6491 | 6482.1649 | 0.6851 | 703.3134 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
962 | 962 | 962 |  | 587.6416 | 610.9138 | 790.6631 | [7 empty] | -5.0015 | -18.9783 | 19.6263 | 8031.9204 | 10.6254 | 735.9348 | [5 empty] | 468.7069 | 493.2896 | 536.5282 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 703.924 |  |  |  |  | 467.6622 | 493.6182 | 534.7257 | [7 empty] | -0.4794 | 0.4539 | 0.6602 | 6481.5521 | 0.6955 | 704.0233 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
963 | 963 | 963 |  | 588.9283 | 612.3048 | 792.4151 | [7 empty] | -5.0234 | -18.9857 | 19.639 | 8031.6394 | 10.6043 | 736.2765 | [5 empty] | 470.7768 | 495.4681 | 538.8977 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 704.5812 |  |  |  |  | 469.9645 | 496.0766 | 537.2774 | [7 empty] | -0.4847 | 0.4756 | 0.6791 | 6480.288 | 0.7131 | 704.7642 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
964 | 964 | 964 |  | 590.0493 | 613.6218 | 793.4089 | [7 empty] | -5.0424 | -18.8933 | 19.5546 | 8022.4057 | 10.5454 | 736.5992 | [5 empty] | 472.8556 | 497.6559 | 541.2772 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 705.2383 |  |  |  |  | 471.3518 | 498.1561 | 538.7281 | [7 empty] | -0.6997 | 0.6487 | 0.9541 | 6474.1074 | 0.9995 | 705.3881 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
965 | 965 | 965 |  | 591.4402 | 615.0945 | 795.4598 | [7 empty] | -5.0661 | -18.9306 | 19.5967 | 8024.7698 | 10.5368 | 736.9594 | [5 empty] | 474.9432 | 499.853 | 543.6669 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 705.8954 |  |  |  |  | 473.4769 | 500.2069 | 541.807 | [7 empty] | -0.6772 | 0.4905 | 0.8362 | 6483.9558 | 0.8903 | 706.001 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
966 | 966 | 966 |  | 594.1782 | 617.9606 | 799.2892 | [7 empty] | -5.0898 | -18.9813 | 19.6519 | 8026.7152 | 10.5544 | 737.658 | [5 empty] | 477.0396 | 502.0594 | 546.0667 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 706.5525 |  |  |  |  | 475.3103 | 502.1439 | 544.6636 | [7 empty] | -0.7332 | 0.3607 | 0.8171 | 6493.8067 | 0.8721 | 706.5776 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
967 | 967 | 967 |  | 595.5578 | 619.4609 | 801.2629 | [7 empty] | -5.1215 | -19.0009 | 19.679 | 8027.7239 | 10.5389 | 738.0224 | [5 empty] | 479.145 | 504.2752 | 548.4767 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 707.2096 |  |  |  |  | 477.3387 | 504.6092 | 547.7097 | [7 empty] | -0.903 | 0.315 | 0.9564 | 6500.8485 | 1.0066 | 707.3084 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
968 | 968 | 968 |  | 595.5271 | 619.429 | 801.2618 | [7 empty] | -5.1238 | -19.0062 | 19.6848 | 8028.311 | 10.4985 | 738.0147 | [5 empty] | 481.2593 | 506.5004 | 550.8969 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 707.8667 |  |  |  |  | 481.6956 | 507.1757 | 550.5183 | [7 empty] | -0.0146 | 0.2018 | 0.2024 | 6487.1611 | 0.1606 | 708.0656 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
969 | 969 | 969 |  | 596.8637 | 620.8944 | 802.9119 | [7 empty] | -5.1423 | -18.9855 | 19.6695 | 8025.3399 | 10.4692 | 738.3698 | [5 empty] | 483.3826 | 508.735 | 553.3275 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 708.5238 |  |  |  |  | 483.1789 | 509.3229 | 553.5199 | [7 empty] | -0.3192 | 0.1194 | 0.3408 | 6499.7714 | 0.3655 | 708.6962 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
970 | 970 | 970 |  | 598.1503 | 622.3522 | 804.662 | [7 empty] | -5.1842 | -18.9782 | 19.6736 | 8024.3335 | 10.4427 | 738.7223 | [5 empty] | 485.5149 | 510.9792 | 555.7683 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 709.1809 |  |  |  |  | 486.4694 | 511.5645 | 552.2751 | [7 empty] | 0.4799 | 0.6798 | 0.8322 | 6444.699 | 0.492 | 709.3519 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
971 | 971 | 971 |  | 599.2982 | 623.6051 | 806.2871 | [7 empty] | -5.2108 | -18.9911 | 19.693 | 8024.8752 | 10.4225 | 739.0247 | [5 empty] | 487.6562 | 513.2328 | 558.2195 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 709.838 |  |  |  |  | 488.3002 | 513.8177 | 555.2155 | [7 empty] | 0.3012 | 0.6124 | 0.6825 | 6453.2965 | 0.4028 | 710.0081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
972 | 972 | 972 |  | 600.5207 | 624.9159 | 808.0154 | [7 empty] | -5.2317 | -19.0095 | 19.7163 | 8025.6674 | 10.4059 | 739.3403 | [5 empty] | 489.8067 | 515.4961 | 560.6811 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 710.4951 |  |  |  |  | 490.5629 | 516.2171 | 558.1608 | [7 empty] | 0.2685 | 0.5548 | 0.6164 | 6457.8426 | 0.3649 | 710.7039 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
973 | 973 | 973 |  | 601.7531 | 626.2562 | 809.6871 | [7 empty] | -5.2543 | -19.0141 | 19.7267 | 8025.2416 | 10.3846 | 739.6624 | [5 empty] | 491.9662 | 517.7689 | 563.1532 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 711.1523 |  |  |  |  | 492.9659 | 518.8358 | 561.4278 | [7 empty] | 0.199 | 0.4872 | 0.5263 | 6463.8848 | 0.3187 | 711.4597 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
974 | 974 | 974 |  | 603.9957 | 628.6449 | 812.817 | [7 empty] | -5.2852 | -19.0455 | 19.7652 | 8026.2712 | 10.3871 | 740.2348 | [5 empty] | 494.135 | 520.0514 | 565.6357 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 711.8094 |  |  |  |  | 493.8918 | 520.3484 | 562.2579 | [7 empty] | 0.0238 | 0.6524 | 0.6529 | 6457.4228 | 0.4713 | 711.8947 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
975 | 975 | 975 |  | 606.4107 | 631.2534 | 816.2347 | [7 empty] | -5.3321 | -19.0781 | 19.8092 | 8027.6627 | 10.3916 | 740.8575 | [5 empty] | 496.3129 | 522.3436 | 568.1288 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 712.4665 |  |  |  |  | 497.1378 | 523.3497 | 566.1717 | [7 empty] | 0.1566 | 0.519 | 0.5421 | 6462.9594 | 0.3397 | 712.754 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
976 | 976 | 976 |  | 607.6193 | 632.5754 | 817.8809 | [7 empty] | -5.3566 | -19.0818 | 19.8194 | 8027.2609 | 10.3697 | 741.1721 | [5 empty] | 498.5001 | 524.6455 | 570.6325 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 713.1236 |  |  |  |  | 499.3106 | 525.338 | 569.225 | [7 empty] | 0.2216 | 0.3529 | 0.4167 | 6472.1312 | 0.2467 | 713.3207 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
977 | 977 | 977 |  | 608.7479 | 633.7642 | 819.4539 | [7 empty] | -5.3679 | -19.1001 | 19.8401 | 8027.8813 | 10.353 | 741.4545 | [5 empty] | 500.6966 | 526.9572 | 573.1468 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 713.7807 |  |  |  |  | 501.7097 | 528.0127 | 572.3398 | [7 empty] | 0.1422 | 0.3254 | 0.3551 | 6475.789 | 0.2162 | 714.0798 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
978 | 978 | 978 |  | 609.9478 | 635.0614 | 821.1154 | [7 empty] | -5.3892 | -19.1109 | 19.8562 | 8028.0327 | 10.3341 | 741.762 | [5 empty] | 502.9024 | 529.2787 | 575.6718 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 714.4378 |  |  |  |  | 502.79 | 529.5366 | 573.8906 | [7 empty] | -0.0161 | 0.363 | 0.3634 | 6477.0918 | 0.2773 | 714.5106 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
979 | 979 | 979 |  | 611.1437 | 636.3604 | 822.8564 | [7 empty] | -5.4173 | -19.1322 | 19.8843 | 8029.3248 | 10.3189 | 742.0694 | [5 empty] | 505.1176 | 531.61 | 578.2075 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 715.0949 |  |  |  |  | 505.2375 | 532.2864 | 577.0911 | [7 empty] | -0.1049 | 0.3362 | 0.3522 | 6480.9101 | 0.3136 | 715.285 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
980 | 980 | 980 |  | 612.3474 | 637.6354 | 824.5571 | [7 empty] | -5.4327 | -19.1533 | 19.9088 | 8030.232 | 10.3046 | 742.3704 | [5 empty] | 507.3422 | 533.9513 | 580.754 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 715.752 |  |  |  |  | 507.4334 | 534.7939 | 579.4399 | [7 empty] | -0.1617 | 0.4082 | 0.4391 | 6477.6725 | 0.4047 | 715.9878 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
981 | 981 | 981 |  | 613.6528 | 639.3692 | 826.2331 | [7 empty] | -5.5447 | -19.078 | 19.8674 | 8025.1387 | 10.2521 | 742.7789 | [5 empty] | 509.5762 | 536.3025 | 583.3113 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 716.4091 |  |  |  |  | 509.6053 | 537.265 | 581.7408 | [7 empty] | -0.2129 | 0.4806 | 0.5257 | 6474.2932 | 0.492 | 716.6773 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
982 | 982 | 982 |  | 614.8326 | 640.6209 | 827.8517 | [7 empty] | -5.5573 | -19.0916 | 19.884 | 8025.3279 | 10.2352 | 743.0732 | [5 empty] | 511.8197 | 538.6637 | 585.8795 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 717.0662 |  |  |  |  | 511.6373 | 539.6302 | 583.4825 | [7 empty] | -0.2506 | 0.6281 | 0.6762 | 6465.8662 | 0.6195 | 717.3343 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
983 | 983 | 983 |  | 616.1774 | 642.3941 | 829.5812 | [7 empty] | -5.6685 | -19.0176 | 19.8444 | 8020.3006 | 10.1845 | 743.4891 | [5 empty] | 514.0728 | 541.0349 | 588.4585 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 717.7233 |  |  |  |  | 513.8903 | 542.0659 | 586.5598 | [7 empty] | -0.3068 | 0.5593 | 0.6379 | 6471.5597 | 0.6158 | 718.0081 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
984 | 984 | 984 |  | 617.3353 | 643.6561 | 831.1758 | [7 empty] | -5.6911 | -19.0247 | 19.8577 | 8020.2304 | 10.165 | 743.7844 | [5 empty] | 516.3354 | 543.4161 | 591.0485 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 718.3804 |  |  |  |  | 516.4223 | 544.4834 | 593.7424 | [7 empty] | -0.516 | -0.2001 | 0.5534 | 6524.7395 | 0.4515 | 718.674 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
985 | 985 | 985 |  | 618.9309 | 645.0934 | 833.5773 | [7 empty] | -5.6442 | -19.1266 | 19.942 | 8026.1272 | 10.1888 | 744.12 | [5 empty] | 518.6076 | 545.8075 | 593.6495 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 719.0375 |  |  |  |  | 519.163 | 546.2653 | 589.4963 | [7 empty] | 0.3743 | 0.7536 | 0.8414 | 6443.8777 | 0.493 | 719.1629 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
986 | 986 | 986 |  | 620.0395 | 646.3005 | 835.0959 | [7 empty] | -5.665 | -19.1325 | 19.9535 | 8025.9474 | 10.1688 | 744.4014 | [5 empty] | 520.8894 | 548.2091 | 596.2615 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 719.6946 |  |  |  |  | 521.4248 | 548.8225 | 592.7985 | [7 empty] | 0.2633 | 0.6756 | 0.7251 | 6451.3842 | 0.4351 | 719.862 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
987 | 987 | 987 |  | 621.5645 | 647.6641 | 837.2581 | [7 empty] | -5.6095 | -19.2133 | 20.0154 | 8029.8019 | 10.1851 | 744.7185 | [5 empty] | 523.181 | 550.6208 | 598.8846 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 720.3516 |  |  |  |  | 523.9271 | 551.4481 | 595.7178 | [7 empty] | 0.2614 | 0.6629 | 0.7126 | 6452.3111 | 0.4276 | 720.5764 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
988 | 988 | 988 |  | 622.4957 | 648.8045 | 838.1011 | [7 empty] | -5.6391 | -19.1318 | 19.9456 | 8022.3131 | 10.1309 | 744.9833 | [5 empty] | 525.4822 | 553.0427 | 601.5189 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 721.0087 |  |  |  |  | 526.528 | 554.1259 | 598.6653 | [7 empty] | 0.2831 | 0.6522 | 0.711 | 6452.577 | 0.4232 | 721.3017 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
989 | 989 | 989 |  | 623.611 | 649.9967 | 839.5816 | [7 empty] | -5.6506 | -19.1359 | 19.9528 | 8021.7123 | 10.1114 | 745.2596 | [5 empty] | 527.7933 | 555.475 | 604.1643 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 721.6658 |  |  |  |  | 528.795 | 556.5903 | 601.7004 | [7 empty] | 0.2255 | 0.5971 | 0.6382 | 6457.399 | 0.3865 | 721.9662 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
990 | 990 | 990 |  | 625.1082 | 651.7078 | 841.1315 | [7 empty] | -5.6732 | -19.0579 | 19.8844 | 8013.7183 | 10.0659 | 745.6554 | [5 empty] | 530.1141 | 557.9175 | 606.821 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 722.3229 |  |  |  |  | 530.2368 | 558.228 | 603.2139 | [7 empty] | 0.1935 | 0.6454 | 0.6737 | 6455.1644 | 0.4171 | 722.4062 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
991 | 991 | 991 |  | 626.1455 | 652.8292 | 842.6084 | [7 empty] | -5.6934 | -19.0729 | 19.9045 | 8014.4286 | 10.0495 | 745.9142 | [5 empty] | 532.4448 | 560.3705 | 609.4889 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 722.98 |  |  |  |  | 535.1778 | 561.8464 | 609.041 | [7 empty] | 0.7171 | 0.2584 | 0.7622 | 6467.5101 | 0.626 | 723.3741 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
992 | 992 | 992 |  | 627.1706 | 653.9302 | 844.0223 | [7 empty] | -5.7086 | -19.083 | 19.9185 | 8014.5746 | 10.0318 | 746.1679 | [5 empty] | 534.7854 | 562.8338 | 612.1682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 723.6371 |  |  |  |  | 536.2938 | 562.7964 | 610.6162 | [7 empty] | 0.772 | 0.1598 | 0.7884 | 6472.4326 | 0.6959 | 723.6272 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
993 | 993 | 993 |  | 628.7376 | 655.6524 | 846.2408 | [7 empty] | -5.7466 | -19.0979 | 19.9437 | 8015.181 | 10.0211 | 746.5638 | [5 empty] | 537.1359 | 565.3076 | 614.8588 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 724.2942 |  |  |  |  | 538.3959 | 565.1718 | 612.1837 | [7 empty] | 0.7719 | 0.3302 | 0.8396 | 6461.8804 | 0.6619 | 724.2582 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
994 | 994 | 994 |  | 629.7638 | 656.7642 | 847.6539 | [7 empty] | -5.7644 | -19.1056 | 19.9562 | 8015.1933 | 10.0029 | 746.8189 | [5 empty] | 539.4964 | 567.7919 | 617.5609 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 724.9513 |  |  |  |  | 542.0515 | 569.1024 | 616.9464 | [7 empty] | 0.7016 | 0.2553 | 0.7466 | 6468.2096 | 0.6113 | 725.2968 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
995 | 995 | 995 |  | 630.8008 | 657.8678 | 849.1051 | [7 empty] | -5.7778 | -19.1207 | 19.9745 | 8015.7277 | 9.9881 | 747.0717 | [5 empty] | 541.8669 | 570.2868 | 620.2744 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 725.6084 |  |  |  |  | 544.3935 | 571.4272 | 619.9728 | [7 empty] | 0.7236 | 0.1685 | 0.7429 | 6473.1441 | 0.6491 | 725.9079 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
996 | 996 | 996 |  | 630.7663 | 657.8959 | 849.049 | [7 empty] | -5.796 | -19.1055 | 19.9653 | 8014.9435 | 9.9511 | 747.0782 | [5 empty] | 544.2475 | 572.7922 | 622.9994 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 726.2655 |  |  |  |  | 545.7453 | 572.9155 | 621.6415 | [7 empty] | 0.6923 | 0.1636 | 0.7114 | 6474.1785 | 0.6194 | 726.2978 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
997 | 997 | 997 |  | 630.7712 | 657.8841 | 849.0399 | [7 empty] | -5.7901 | -19.107 | 19.965 | 8014.8999 | 9.9225 | 747.0755 | [5 empty] | 546.6382 | 575.3082 | 625.736 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 726.9226 |  |  |  |  | 548.3608 | 575.8323 | 624.7441 | [7 empty] | 0.6282 | 0.1824 | 0.6541 | 6474.511 | 0.5552 | 727.0591 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
998 | 998 | 998 |  | 633.3115 | 660.6319 | 852.6163 | [7 empty] | -5.8371 | -19.1376 | 20.008 | 8016.0489 | 9.9283 | 747.7031 | [5 empty] | 549.039 | 577.835 | 628.4843 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 727.5797 |  |  |  |  | 550.6882 | 578.1512 | 627.6656 | [7 empty] | 0.6529 | 0.1125 | 0.6625 | 6478.3196 | 0.5953 | 727.6617 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
999 | 999 | 999 |  | 634.2784 | 661.6747 | 853.9232 | [7 empty] | -5.8509 | -19.1425 | 20.0167 | 8015.7731 | 9.9103 | 747.9406 | [5 empty] | 551.45 | 580.3724 | 631.2441 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 728.2368 |  |  |  |  | 552.9128 | 580.4143 | 630.6625 | [7 empty] | 0.6473 | 0.024 | 0.6477 | 6483.9398 | 0.617 | 728.2476 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1000 | 1000 | 1000 |  | 635.732 | 663.2577 | 855.9813 | [7 empty] | -5.8815 | -19.1593 | 20.0417 | 8016.4765 | 9.9012 | 748.3005 | [5 empty] | 553.8712 | 582.9207 | 634.0157 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 728.8938 |  |  |  |  | 556.2081 | 584.3626 | 633.8488 | [7 empty] | 0.5247 | 0.2214 | 0.5695 | 6474.5702 | 0.4551 | 729.2644 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1001 | 1001 | 1001 |  | 636.7398 | 664.3746 | 857.358 | [7 empty] | -5.9054 | -19.1601 | 20.0495 | 8016.0852 | 9.8823 | 748.5539 | [5 empty] | 556.3027 | 585.4797 | 636.7991 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 729.5509 |  |  |  |  | 557.2442 | 585.3109 | 635.2211 | [7 empty] | 0.5588 | 0.1608 | 0.5815 | 6477.5531 | 0.4942 | 729.5077 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1002 | 1002 | 1002 |  | 637.6489 | 665.3943 | 858.6709 | [7 empty] | -5.9346 | -19.168 | 20.0657 | 8016.5722 | 9.8653 | 748.7849 | [5 empty] | 558.7446 | 588.0496 | 639.5942 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 730.208 |  |  |  |  | 559.8477 | 588.1996 | 642.8697 | [7 empty] | 0.2002 | -0.535 | 0.5713 | 6528.6656 | 0.5156 | 730.2463 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1003 | 1003 | 1003 |  | 639.0034 | 666.8566 | 860.5316 | [7 empty] | -5.9559 | -19.1785 | 20.082 | 8016.578 | 9.854 | 749.1156 | [5 empty] | 561.1968 | 590.6304 | 642.4013 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 730.8651 |  |  |  |  | 563.0704 | 591.5384 | 640.2374 | [7 empty] | 0.6326 | 0.4379 | 0.7694 | 6459.0687 | 0.5347 | 731.0956 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1004 | 1004 | 1004 |  | 639.9425 | 667.8837 | 861.7987 | [7 empty] | -5.9731 | -19.18 | 20.0886 | 8016.1392 | 9.8361 | 749.3474 | [5 empty] | 563.6594 | 593.2222 | 645.2202 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 731.5222 |  |  |  |  | 565.318 | 593.7647 | 643.3403 | [7 empty] | 0.6419 | 0.3242 | 0.7191 | 6465.8497 | 0.5452 | 731.6594 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1005 | 1005 | 1005 |  | 641.3503 | 669.4048 | 863.7808 | [7 empty] | -5.9983 | -19.1972 | 20.1125 | 8016.7821 | 9.8281 | 749.6902 | [5 empty] | 566.1324 | 595.8249 | 648.0511 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 732.1793 |  |  |  |  | 567.5403 | 595.9683 | 646.3285 | [7 empty] | 0.6555 | 0.2252 | 0.6931 | 6471.6301 | 0.5707 | 732.2154 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1006 | 1006 | 1006 |  | 642.6591 | 670.865 | 865.5944 | [7 empty] | -6.0333 | -19.1997 | 20.1254 | 8016.5274 | 9.8136 | 750.0184 | [5 empty] | 568.6159 | 598.4387 | 650.894 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 732.8364 |  |  |  |  | 570.1216 | 598.6912 | 649.2979 | [7 empty] | 0.6507 | 0.2237 | 0.6881 | 6471.8794 | 0.5664 | 732.8997 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1007 | 1007 | 1007 |  | 644.0396 | 672.3892 | 867.5244 | [7 empty] | -6.0666 | -19.208 | 20.1433 | 8016.6462 | 9.8022 | 750.3604 | [5 empty] | 571.11 | 601.0636 | 653.749 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 733.4935 |  |  |  |  | 572.6839 | 601.4674 | 652.3995 | [7 empty] | 0.6121 | 0.2143 | 0.6485 | 6473.3553 | 0.5325 | 733.5943 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1008 | 1008 | 1008 |  | 644.8677 | 673.3023 | 868.6464 | [7 empty] | -6.084 | -19.2085 | 20.149 | 8016.252 | 9.7842 | 750.5648 | [5 empty] | 573.6147 | 603.6996 | 656.616 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 734.1506 |  |  |  |  | 575.2052 | 604.1589 | 655.4957 | [7 empty] | 0.5844 | 0.1896 | 0.6144 | 6475.5073 | 0.5115 | 734.2648 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1009 | 1009 | 1009 |  | 647.3916 | 676.0516 | 872.1486 | [7 empty] | -6.1322 | -19.2277 | 20.1819 | 8016.4881 | 9.7859 | 751.1789 | [5 empty] | 576.13 | 606.3468 | 659.4953 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 734.8077 |  |  |  |  | 576.866 | 606.6645 | 658.4628 | [7 empty] | 0.269 | 0.1889 | 0.3287 | 6482.5504 | 0.2286 | 734.8863 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1010 | 1010 | 1010 |  | 648.5887 | 677.4057 | 873.7606 | [7 empty] | -6.1666 | -19.22 | 20.185 | 8015.4524 | 9.7676 | 751.4804 | [5 empty] | 578.6559 | 609.0053 | 662.3868 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 735.4648 |  |  |  |  | 579.4361 | 609.5549 | 661.8769 | [7 empty] | 0.178 | 0.156 | 0.2367 | 6486.5832 | 0.1554 | 735.6003 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1011 | 1011 | 1011 |  | 649.7917 | 678.733 | 875.4297 | [7 empty] | -6.1942 | -19.2257 | 20.1989 | 8015.3968 | 9.7549 | 751.7755 | [5 empty] | 581.1926 | 611.675 | 665.2905 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 736.1218 |  |  |  |  | 582.5831 | 611.7007 | 661.9203 | [7 empty] | 0.7821 | 0.4486 | 0.9016 | 6455.6829 | 0.6573 | 736.1282 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1012 | 1012 | 1012 |  | 650.7121 | 679.9657 | 876.6296 | [7 empty] | -6.2737 | -19.1753 | 20.1755 | 8012.1961 | 9.7176 | 752.0489 | [5 empty] | 583.74 | 614.3561 | 668.2065 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 736.7789 |  |  |  |  | 585.9788 | 615.4766 | 666.5784 | [7 empty] | 0.6649 | 0.3728 | 0.7623 | 6462.8943 | 0.5618 | 737.0527 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1013 | 1013 | 1013 |  | 651.8333 | 681.1983 | 878.1447 | [7 empty] | -6.2957 | -19.1762 | 20.1832 | 8011.6584 | 9.7033 | 752.3219 | [5 empty] | 586.2983 | 617.0485 | 671.135 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 737.436 |  |  |  |  | 588.204 | 618.0087 | 669.2531 | [7 empty] | 0.5942 | 0.3931 | 0.7125 | 6463.2808 | 0.5013 | 737.6697 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1014 | 1014 | 1014 |  | 652.9878 | 682.4893 | 879.7578 | [7 empty] | -6.3276 | -19.1797 | 20.1965 | 8011.5935 | 9.6903 | 752.6073 | [5 empty] | 588.8674 | 619.7523 | 674.0758 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 738.0931 |  |  |  |  | 590.7312 | 620.5729 | 672.4999 | [7 empty] | 0.6006 | 0.3183 | 0.6797 | 6467.684 | 0.5086 | 738.292 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1015 | 1015 | 1015 |  | 654.1871 | 684.0205 | 881.329 | [7 empty] | -6.4094 | -19.1307 | 20.1758 | 8008.2939 | 9.6568 | 752.9451 | [5 empty] | 591.4474 | 622.4676 | 677.0291 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 738.7502 |  |  |  |  | 592.9828 | 623.0222 | 675.8694 | [7 empty] | 0.5233 | 0.2149 | 0.5657 | 6475.611 | 0.4504 | 738.8841 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1016 | 1016 | 1016 |  | 655.2436 | 685.2014 | 882.7375 | [7 empty] | -6.4345 | -19.1251 | 20.1785 | 8007.3569 | 9.6406 | 753.2052 | [5 empty] | 594.0383 | 625.1945 | 679.995 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 739.4073 |  |  |  |  | 597.4323 | 626.4353 | 680.7231 | [7 empty] | 0.939 | -0.0175 | 0.9391 | 6480.5423 | 0.9046 | 739.7054 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1017 | 1017 | 1017 |  | 656.32 | 686.3926 | 884.2482 | [7 empty] | -6.4608 | -19.1319 | 20.1934 | 8007.5145 | 9.6296 | 753.467 | [5 empty] | 596.6403 | 627.9329 | 682.9734 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 740.0644 |  |  |  |  | 598.4296 | 628.0701 | 680.8143 | [7 empty] | 0.8191 | 0.2632 | 0.8604 | 6466.3769 | 0.7121 | 740.0973 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1018 | 1018 | 1018 |  | 657.7065 | 687.9183 | 886.1335 | [7 empty] | -6.4887 | -19.1344 | 20.2046 | 8007.0053 | 9.6191 | 753.8018 | [5 empty] | 599.2532 | 630.6829 | 685.9645 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 740.7215 |  |  |  |  | 600.6648 | 630.9847 | 682.9579 | [7 empty] | 0.6658 | 0.4427 | 0.7995 | 6459.0754 | 0.559 | 740.7934 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1019 | 1019 | 1019 |  | 659.021 | 689.4193 | 887.9103 | [7 empty] | -6.5301 | -19.1243 | 20.2084 | 8005.8612 | 9.6034 | 754.1304 | [5 empty] | 601.8773 | 633.4446 | 688.9682 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 741.3786 |  |  |  |  | 603.8777 | 634.6419 | 686.3043 | [7 empty] | 0.5976 | 0.5483 | 0.811 | 6454.3725 | 0.5174 | 741.6626 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1020 | 1020 | 1020 |  | 660.4011 | 690.9948 | 889.7597 | [7 empty] | -6.5725 | -19.1117 | 20.2102 | 8004.4583 | 9.5875 | 754.4746 | [5 empty] | 604.5125 | 636.218 | 691.9847 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 742.0357 |  |  |  |  | 605.6755 | 636.8403 | 689.7865 | [7 empty] | 0.4105 | 0.3992 | 0.5726 | 6467.3016 | 0.3603 | 742.1828 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1021 | 1021 | 1021 |  | 660.3861 | 690.9637 | 889.7231 | [7 empty] | -6.5671 | -19.1124 | 20.2092 | 8004.3937 | 9.5699 | 754.4678 | [5 empty] | 607.1589 | 639.0031 | 695.014 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 742.6928 |  |  |  |  | 608.2035 | 639.6656 | 693.411 | [7 empty] | 0.3121 | 0.324 | 0.4499 | 6473.9407 | 0.2792 | 742.8487 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1022 | 1022 | 1022 |  | 663.2145 | 694.2438 | 893.361 | [7 empty] | -6.6596 | -19.0562 | 20.1864 | 7999.078 | 9.5454 | 755.182 | [5 empty] | 609.8165 | 641.8001 | 698.0562 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 743.3499 |  |  |  |  | 610.7878 | 642.048 | 696.8436 | [7 empty] | 0.387 | 0.183 | 0.4281 | 6480.7314 | 0.3302 | 743.408 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
1023 | 1023 | 1023 |  | 665.1631 | 696.4778 | 896.0457 | [7 empty] | -6.7257 | -19.0465 | 20.1991 | 7997.9943 | 9.534 | 755.6666 | [5 empty] | 612.5305 | 644.6566 | 701.163 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | 744.0181 |  |  |  |  | 612.7329 | 644.6566 | 699.5037 | [7 empty] | 0.1842 | 0.2349 | 0.2985 | 6482.054 | 0.1775 | 744.0181 | [17 empty] | 0.005 |  | 1 | 2 | 2
32 | 0 | 0 |  | 0.6354 | 0.574 | 0.9538 | [7 empty] | 0.1265 | -0.4363 | 0.6818 | 11507.8763 | 1.1328 | [6 empty] | 1.1959 | 1.1267 | 1.0992 | [5 empty] | 0.5292 | 0.1139 | 5475.8246 | [5 empty] | 1.3842 | 1.2807 | 1.4512 | [7 empty] | 0.5625 | -0.1498 | 0.2659 | 6320.0528 | 0.5639 | [22 empty] | 2
64 | 0 | 0 |  | 1.3476 | 0.8883 | 0.9555 | [7 empty] | 1.7723 | -0.2038 | 0.7115 | 4628.5919 | 1.875 | [6 empty] | 1.5185 | 1.293 | 1.1143 | [5 empty] | 1.2387 | 0.2667 | 4594.4991 | [5 empty] | 1.6856 | 1.4482 | 1.5849 | [7 empty] | 1.0971 | -0.1487 | 0.4388 | 5808.083 | 0.6723 | [22 empty] | 2
96 | 0 | 0 |  | 2.6697 | 1.4721 | 0.9622 | [7 empty] | 5.0563 | 0.2937 | 2.9017 | 2244.3827 | 5.3255 | [6 empty] | 1.9296 | 1.5049 | 1.1335 | [5 empty] | 2.1597 | 0.465 | 3804.4413 | [5 empty] | 2.1378 | 1.6845 | 1.5922 | [7 empty] | 2.0834 | 0.0816 | 0.3909 | 4719.1039 | 0.6391 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 0 |  | 4.6331 | 2.3391 | 0.9732 | [7 empty] | 10.0903 | 1.0777 | 6.774 | 2244.3827 | 9.3028 | [6 empty] | 2.4423 | 1.7693 | 1.1574 | [5 empty] | 3.326 | 0.7162 | 3018.6502 | [5 empty] | 2.6336 | 1.9521 | 1.5408 | [7 empty] | 3.2181 | 0.4416 | 0.295 | 3760.1969 | 0.4193 | [22 empty] | 2
160 | 0 | 0 |  | 7.0452 | 3.4049 | 0.9855 | [7 empty] | 16.3488 | 2.0661 | 11.6206 | 2244.3827 | 11.9134 | [6 empty] | 3.0717 | 2.0938 | 1.1869 | [5 empty] | 4.7747 | 1.0281 | 2244.3827 | [5 empty] | 3.3423 | 2.3323 | 1.6104 | [7 empty] | 4.7566 | 0.7621 | 0.2666 | 1853.0239 | 0.4807 | [22 empty] | 2
192 | 0 | 0 |  | 10.5352 | 4.9472 | 1.0022 | [7 empty] | 25.451 | 3.5124 | 19.0207 | 2244.3827 | 12.7328 | [6 empty] | 3.8349 | 2.4872 | 1.2225 | [5 empty] | 6.5469 | 1.4097 | 2244.3827 | [5 empty] | 4.1202 | 2.7135 | 1.5876 | [7 empty] | 6.6509 | 1.1903 | 0.2428 | 2244.3827 | 0.5167 | [22 empty] | 2
224 | 0 | 0 |  | 14.8962 | 6.874 | 1.0231 | [7 empty] | 36.4703 | 5.2714 | 27.9884 | 2244.3827 | 12.4904 | [6 empty] | 4.7516 | 2.9598 | 1.2654 | [5 empty] | 8.6892 | 1.871 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.0642 | 3.2262 | 1.666 | [7 empty] | 8.7398 | 1.6625 | 0.2145 | 2244.3827 | 0.4414 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 0 |  | 19.4237 | 8.8741 | 1.0507 | [7 empty] | 46.2111 | 6.8369 | 35.2343 | 2244.3827 | 12.1247 | [6 empty] | 5.844 | 3.523 | 1.3164 | [5 empty] | 11.2543 | 2.4233 | 2244.3827 | [5 empty] | 5.8273 | 3.6439 | 1.8569 | [7 empty] | 10.2917 | 1.8611 | 1.1148 | 2244.3827 | 0.8163 | [22 empty] | 2
288 | 0 | 0 |  | 25.4758 | 11.5511 | 1.0887 | [7 empty] | 57.2206 | 8.6216 | 43.2745 | 2244.3827 | 12.4716 | [6 empty] | 7.1377 | 4.19 | 1.3769 | [5 empty] | 14.3024 | 3.0796 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.3284 | 4.4166 | 1.7923 | [7 empty] | 13.9548 | 2.8173 | 0.4355 | 2244.3827 | 0.3644 | [22 empty] | 2
320 | 0 | 0 |  | 32.086 | 14.4722 | 1.1217 | [7 empty] | 67.4844 | 10.2923 | 49.9983 | 2244.3827 | 12.8998 | [6 empty] | 8.6621 | 4.9758 | 1.4482 | [5 empty] | 17.9022 | 3.8548 | 2244.3827 | [5 empty] | 8.7042 | 5.1456 | 1.8995 | [7 empty] | 17.0905 | 3.4883 | 0.8906 | 2244.3827 | 0.5585 | [22 empty] | 2
352 | 0 | 0 |  | 39.7785 | 17.8748 | 1.1632 | [7 empty] | 77.7987 | 11.974 | 56.1386 | 2244.3827 | 13.4026 | [6 empty] | 10.4504 | 5.8978 | 1.5318 | [5 empty] | 22.1249 | 4.764 | 2244.3827 | [5 empty] | 10.5855 | 6.0959 | 1.8375 | [7 empty] | 21.7264 | 4.6298 | 0.4205 | 2244.3827 | 0.3528 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 0 |  | 48.085 | 21.5484 | 1.2129 | [7 empty] | 87.5417 | 13.5555 | 61.28 | 2244.3827 | 13.7819 | [6 empty] | 12.5408 | 6.9755 | 1.6295 | [5 empty] | 26.7593 | 5.7619 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.4499 | 7.107 | 1.9926 | [7 empty] | 25.5858 | 5.5057 | 1.2011 | 2244.3827 | 0.5247 | [22 empty] | 2
416 | 0 | 0 |  | 56.273 | 25.1688 | 1.2625 | [7 empty] | 96.1044 | 14.9419 | 64.956 | 2244.3827 | 13.9164 | [6 empty] | 14.977 | 8.2315 | 1.7433 | [5 empty] | 31.6586 | 6.8168 | 2244.3827 | [5 empty] | 15.3697 | 8.5411 | 2.0665 | [7 empty] | 31.6865 | 6.7142 | 0.1063 | 2244.3827 | 0.2348 | [22 empty] | 2
448 | 0 | 0 |  | 67.4575 | 30.1168 | 1.3209 | [7 empty] | 106.5481 | 16.6428 | 70.2853 | 2244.3827 | 14.4309 | [6 empty] | 17.8088 | 9.6914 | 1.8757 | [5 empty] | 36.8055 | 7.9251 | 2244.3827 | [5 empty] | 17.6198 | 9.7222 | 2.3026 | [7 empty] | 35.5299 | 7.4365 | 1.366 | 2244.3827 | 0.5091 | [22 empty] | 2
480 | 0 | 0 |  | 77.987 | 34.774 | 1.3867 | [7 empty] | 115.3591 | 18.0655 | 73.7192 | 2244.3827 | 14.6124 | [6 empty] | 21.093 | 11.3846 | 2.0292 | [5 empty] | 42.189 | 9.0843 | 2244.3827 | [5 empty] | 21.1701 | 11.5048 | 2.2649 | [7 empty] | 41.7664 | 8.9134 | 0.4559 | 2244.3827 | 0.1947 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 0 |  | 89.3288 | 39.786 | 1.4538 | [7 empty] | 124.0132 | 19.458 | 76.759 | 2244.3827 | 14.7573 | [6 empty] | 24.8948 | 13.3445 | 2.2069 | [5 empty] | 47.8033 | 10.2932 | 2244.3827 | [5 empty] | 24.6712 | 13.3362 | 2.4868 | [7 empty] | 46.8023 | 9.9965 | 1.044 | 2244.3827 | 0.3215 | [22 empty] | 2
544 | 0 | 0 |  | 101.7912 | 45.2963 | 1.5257 | [7 empty] | 132.7029 | 20.8601 | 79.6026 | 2244.3827 | 14.9068 | [6 empty] | 29.2883 | 15.6096 | 2.4123 | [5 empty] | 53.6465 | 11.5514 | 2244.3827 | [5 empty] | 28.9763 | 15.5805 | 2.5479 | [7 empty] | 52.6548 | 11.4662 | 0.9953 | 2244.3827 | 0.2195 | [22 empty] | 2
576 | 0 | 0 |  | 112.6642 | 50.1099 | 1.5917 | [7 empty] | 139.6996 | 21.9934 | 80.4993 | 2244.3827 | 14.7069 | [6 empty] | 34.3585 | 18.2235 | 2.6493 | [5 empty] | 59.7202 | 12.8592 | 2244.3827 | [5 empty] | 33.5668 | 17.9137 | 2.8904 | [7 empty] | 58.2071 | 12.4547 | 1.5662 | 2244.3827 | 0.4269 | [22 empty] | 2
608 | 0 | 0 |  | 128.2063 | 56.984 | 1.6768 | [7 empty] | 148.9759 | 23.4923 | 83.464 | 2244.3827 | 14.956 | [6 empty] | 40.2024 | 21.2362 | 2.9224 | [5 empty] | 66.0288 | 14.2176 | 2244.3827 | [5 empty] | 40.1753 | 21.2618 | 3.1385 | [7 empty] | 65.6656 | 14.0089 | 0.4189 | 2244.3827 | 0.2219 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 0 |  | 142.1262 | 63.138 | 1.7605 | [7 empty] | 156.6624 | 24.7261 | 84.5745 | 2244.3827 | 14.8579 | [6 empty] | 46.9307 | 24.705 | 3.2369 | [5 empty] | 72.5787 | 15.6279 | 2244.3827 | [5 empty] | 47.4051 | 24.9095 | 3.5535 | [7 empty] | 72.8637 | 15.3531 | 0.3959 | 2244.3827 | 0.3613 | [22 empty] | 2
672 | 0 | 0 |  | 156.913 | 69.6768 | 1.8397 | [7 empty] | 164.2956 | 25.9573 | 85.3786 | 2244.3827 | 14.7234 | [6 empty] | 54.67 | 28.6949 | 3.5986 | [5 empty] | 79.3785 | 17.0921 | 2244.3827 | [5 empty] | 54.1966 | 28.4654 | 3.8431 | [7 empty] | 78.7079 | 16.748 | 0.7537 | 2244.3827 | 0.3437 | [22 empty] | 2
704 | 0 | 0 |  | 172.6721 | 76.6491 | 1.9389 | [7 empty] | 171.8986 | 27.1787 | 85.8887 | 2244.3827 | 14.5509 | [6 empty] | 63.5652 | 33.2808 | 4.0144 | [5 empty] | 86.4381 | 18.6122 | 2244.3827 | [5 empty] | 63.6146 | 33.3346 | 4.0588 | [7 empty] | 86.3645 | 18.6088 | 0.0737 | 2244.3827 | 0.0281 | [22 empty] | 2
736 | 0 | 0 |  | 189.1496 | 83.9396 | 2.0375 | [7 empty] | 179.3681 | 28.3807 | 85.9899 | 2244.3827 | 14.3098 | [6 empty] | 73.7817 | 38.5479 | 4.492 | [5 empty] | 93.7691 | 20.1907 | 2244.3827 | [5 empty] | 73.2557 | 38.255 | 4.8393 | [7 empty] | 93.1804 | 19.7582 | 0.7305 | 2244.3827 | 0.4561 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 0 |  | 208.2395 | 92.3806 | 2.1368 | [7 empty] | 187.5131 | 29.6929 | 86.4872 | 2244.3827 | 14.1692 | [6 empty] | 85.5088 | 44.5937 | 5.0401 | [5 empty] | 101.384 | 21.8304 | 2244.3827 | [5 empty] | 84.3554 | 44.0748 | 5.521 | [7 empty] | 100.1016 | 21.294 | 1.39 | 2244.3827 | 0.5848 | [22 empty] | 2
800 | 0 | 0 |  | 223.4502 | 99.1062 | 2.2314 | [7 empty] | 193.6424 | 30.6727 | 84.6473 | 2244.3827 | 13.521 | [6 empty] | 98.9628 | 51.5298 | 5.669 | [5 empty] | 109.2967 | 23.5342 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.7307 | 50.951 | 5.9962 | [7 empty] | 108.218 | 23.1301 | 1.1519 | 2244.3827 | 0.4334 | [22 empty] | 2
832 | 0 | 0 |  | 244.6872 | 108.4962 | 2.347 | [7 empty] | 201.7572 | 31.9764 | 84.4988 | 2244.3827 | 13.2573 | [6 empty] | 114.3912 | 59.4838 | 6.3901 | [5 empty] | 117.5221 | 25.3053 | 2244.3827 | [5 empty] | 114.7895 | 59.5364 | 6.3772 | [7 empty] | 118.0706 | 25.2578 | 0.5506 | 2244.3827 | 0.0875 | [22 empty] | 2
864 | 0 | 0 |  | 263.9099 | 116.9967 | 2.4513 | [7 empty] | 208.7025 | 33.0927 | 82.8401 | 2244.3827 | 12.6408 | [6 empty] | 132.0774 | 68.6018 | 7.2168 | [5 empty] | 126.0761 | 27.1472 | 2244.3827 | [5 empty] | 130.7452 | 67.9358 | 7.4175 | [7 empty] | 125.2663 | 26.8516 | 0.8621 | 2244.3827 | 0.2959 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 0 |  | 284.2644 | 125.992 | 2.5617 | [7 empty] | 215.7052 | 34.2135 | 80.8937 | 2244.3827 | 11.921 | [6 empty] | 152.3453 | 79.0508 | 8.1641 | [5 empty] | 134.9756 | 29.0634 | 2244.3827 | [5 empty] | 151.1785 | 78.6288 | 8.5531 | [7 empty] | 133.9116 | 28.7955 | 1.0972 | 2244.3827 | 0.3105 | [22 empty] | 2
928 | 0 | 0 |  | 304.2628 | 134.8322 | 2.6773 | [7 empty] | 222.2579 | 35.2608 | 78.1326 | 2244.3827 | 10.9253 | [6 empty] | 175.566 | 91.0221 | 9.2495 | [5 empty] | 144.2385 | 31.0579 | 2244.3827 | [5 empty] | 174.4107 | 90.4808 | 9.5415 | [7 empty] | 143.5311 | 30.7949 | 0.7547 | 2244.3827 | 0.2661 | [22 empty] | 2
960 | 0 | 0 |  | 325.3289 | 144.144 | 2.7932 | [7 empty] | 228.8583 | 36.3175 | 75.0421 | 2244.3827 | 9.6941 | [6 empty] | 202.1643 | 104.7347 | 10.4927 | [5 empty] | 153.8837 | 33.1348 | 2244.3827 | [5 empty] | 199.5262 | 103.5387 | 10.6164 | [7 empty] | 152.5832 | 32.8936 | 1.3227 | 2244.3827 | 0.2899 | [22 empty] | 2
992 | 0 | 0 |  | 350.02 | 155.0527 | 2.9128 | [7 empty] | 236.2541 | 37.5034 | 72.3566 | 2244.3827 | 8.4623 | [6 empty] | 232.6267 | 120.4394 | 11.9166 | [5 empty] | 163.9311 | 35.2982 | 2244.3827 | [5 empty] | 228.4596 | 118.5185 | 12.3048 | [7 empty] | 162.0131 | 34.8374 | 1.9726 | 2244.3827 | 0.4842 | [22 empty] | 2
1024 | 0 | 0 |  | 370.2718 | 163.9993 | 2.9949 | [7 empty] | 242.0705 | 38.4407 | 68.0037 | 2244.3827 | 7.0502 | [6 empty] | 266.3669 | 137.8339 | 13.4937 | [5 empty] | 174.0736 | 37.4822 | 2244.3827 | [5 empty] | 264.2804 | 136.9263 | 13.8061 | [7 empty] | 173.0712 | 37.2416 | 1.0309 | 2244.3827 | 0.2409 | [22 empty] | 2
0 | 32 | 0 |  | 0.5327 | 0.7379 | 0.9715 | [7 empty] | -0.6856 | -0.1468 | 0.8097 | 9788.3311 | 1.3481 | [6 empty] | 1.1633 | 1.4263 | 1.1587 | [5 empty] | -0.4958 | 0.6404 | 5360.0824 | [5 empty] | 1.3044 | 1.5009 | 1.5424 | [7 empty] | -0.3934 | 0.1764 | 0.4752 | 6407.2498 | 0.8946 | [22 empty] | 2
0 | 64 | 0 |  | 0.7759 | 1.5704 | 1.0531 | [7 empty] | -2.4292 | 1.3068 | 1.2618 | 5572.3214 | 2.2072 | [6 empty] | 1.4429 | 1.9858 | 1.2518 | [5 empty] | -1.188 | 1.5343 | 4758.5204 | [5 empty] | 1.5867 | 2.0456 | 1.6543 | [7 empty] | -1.0192 | 0.9698 | 0.5892 | 5457.116 | 0.953 | [22 empty] | 2
0 | 96 | 0 |  | 1.2386 | 3.1546 | 1.2084 | [7 empty] | -5.9115 | 4.3468 | 4.1498 | 4572.2464 | 6.1299 | [6 empty] | 1.7993 | 2.6988 | 1.3706 | [5 empty] | -2.0982 | 2.7099 | 4411.1796 | [5 empty] | 2.0373 | 2.7695 | 1.6529 | [7 empty] | -1.5096 | 2.2747 | 0.7321 | 4596.0448 | 1.2834 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 0 |  | 1.9211 | 5.4899 | 1.4371 | [7 empty] | -11.1068 | 8.9356 | 9.171 | 4240.8576 | 10.164 | [6 empty] | 2.2438 | 3.5882 | 1.5186 | [5 empty] | -3.2526 | 4.2008 | 4196.3721 | [5 empty] | 2.4632 | 3.5965 | 1.9101 | [7 empty] | -2.5722 | 3.4368 | 1.0231 | 4457.5027 | 1.4487 | [22 empty] | 2
0 | 160 | 0 |  | 2.8051 | 8.5163 | 1.7333 | [7 empty] | -17.0999 | 14.2826 | 14.8998 | 4097.8548 | 12.0834 | [6 empty] | 2.7895 | 4.6799 | 1.7004 | [5 empty] | -4.6825 | 6.0476 | 4055.9408 | [5 empty] | 3.1321 | 4.7577 | 2.0098 | [7 empty] | -3.6603 | 5.4867 | 1.1661 | 4119.7341 | 1.5221 | [22 empty] | 2
0 | 192 | 0 |  | 3.9741 | 12.5151 | 2.1242 | [7 empty] | -23.1942 | 19.7745 | 20.3277 | 4019.0599 | 12.7158 | [6 empty] | 3.4512 | 6.0038 | 1.9209 | [5 empty] | -6.4202 | 8.2919 | 3959.9247 | [5 empty] | 3.6419 | 6.0668 | 2.3344 | [7 empty] | -6.0157 | 7.5868 | 0.8129 | 4118.8058 | 0.7155 | [22 empty] | 2
0 | 224 | 0 |  | 5.402 | 17.4119 | 2.6014 | [7 empty] | -29.1058 | 25.1034 | 25.2511 | 3973.504 | 13.174 | [6 empty] | 4.246 | 7.5938 | 2.1856 | [5 empty] | -8.3274 | 10.755 | 3891.8603 | [5 empty] | 4.5134 | 7.6409 | 2.5089 | [7 empty] | -7.5079 | 10.1236 | 1.0345 | 3953.2341 | 0.933 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 0 |  | 7.1248 | 23.3098 | 3.1756 | [7 empty] | -34.8827 | 30.3143 | 29.8762 | 3944.3003 | 13.7906 | [6 empty] | 5.1931 | 9.4887 | 2.5011 | [5 empty] | -10.312 | 13.3183 | 3842.1736 | [5 empty] | 5.5199 | 9.5096 | 2.7574 | [7 empty] | -9.172 | 12.732 | 1.282 | 3854.127 | 1.1178 | [22 empty] | 2
0 | 288 | 0 |  | 9.118 | 30.1365 | 3.8384 | [7 empty] | -40.4483 | 35.327 | 34.113 | 3924.9174 | 14.5878 | [6 empty] | 6.3148 | 11.7329 | 2.8748 | [5 empty] | -12.362 | 15.9658 | 3805.0189 | [5 empty] | 6.6027 | 11.7661 | 3.1262 | [7 empty] | -11.4555 | 15.4544 | 1.0408 | 3820.0592 | 0.7704 | [22 empty] | 2
0 | 320 | 0 |  | 11.3304 | 37.7155 | 4.5787 | [7 empty] | -45.7066 | 40.049 | 37.8393 | 3912.081 | 15.2872 | [6 empty] | 7.6364 | 14.377 | 3.3151 | [5 empty] | -14.4716 | 18.6904 | 3776.6742 | [5 empty] | 7.7887 | 14.2924 | 3.5756 | [7 empty] | -13.8111 | 18.0855 | 0.8956 | 3806.6583 | 0.5248 | [22 empty] | 2
0 | 352 | 0 |  | 13.8456 | 46.3335 | 5.4194 | [7 empty] | -50.8806 | 44.6891 | 41.3604 | 3902.6036 | 15.9835 | [6 empty] | 9.1868 | 17.479 | 3.8316 | [5 empty] | -16.6391 | 21.4898 | 3754.6848 | [5 empty] | 9.2382 | 17.233 | 4.1899 | [7 empty] | -16.0277 | 20.6197 | 1.0635 | 3803.7394 | 0.5697 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 0 |  | 16.7331 | 56.2189 | 6.3773 | [7 empty] | -56.0633 | 49.3413 | 44.8051 | 3894.9385 | 16.7216 | [6 empty] | 10.9992 | 21.105 | 4.4354 | [5 empty] | -18.8654 | 24.3651 | 3737.3812 | [5 empty] | 11.1959 | 21.2516 | 4.6982 | [7 empty] | -18.641 | 24.0997 | 0.3475 | 3757.6236 | 0.2256 | [22 empty] | 2
0 | 416 | 0 |  | 19.6875 | 66.3429 | 7.3708 | [7 empty] | -60.7749 | 53.5503 | 47.5182 | 3890.0767 | 17.2624 | [6 empty] | 13.1114 | 25.3308 | 5.139 | [5 empty] | -21.1527 | 27.3193 | 3723.598 | [5 empty] | 13.066 | 25.2608 | 5.4723 | [7 empty] | -21.246 | 26.8473 | 0.4811 | 3763.9158 | 0.37 | [22 empty] | 2
0 | 448 | 0 |  | 23.2122 | 78.4243 | 8.5425 | [7 empty] | -65.8016 | 58.0473 | 50.5549 | 3885.4624 | 17.9858 | [6 empty] | 15.5665 | 30.2428 | 5.9569 | [5 empty] | -23.5046 | 30.3568 | 3712.5029 | [5 empty] | 15.4434 | 29.9173 | 6.1404 | [7 empty] | -23.3144 | 29.8754 | 0.5176 | 3733.1721 | 0.2886 | [22 empty] | 2
0 | 480 | 0 |  | 27.0321 | 91.5159 | 9.8218 | [7 empty] | -70.6906 | 62.4105 | 53.2987 | 3882.1274 | 18.6629 | [6 empty] | 18.414 | 35.9396 | 6.9054 | [5 empty] | -25.9251 | 33.4829 | 3703.4898 | [5 empty] | 18.5667 | 35.9036 | 6.9882 | [7 empty] | -25.5115 | 33.3087 | 0.4489 | 3701.1285 | 0.1839 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 0 |  | 31.0687 | 105.3593 | 11.1627 | [7 empty] | -75.3754 | 66.5945 | 55.6633 | 3879.2406 | 19.2449 | [6 empty] | 21.7101 | 42.5341 | 8.0035 | [5 empty] | -28.4187 | 36.7035 | 3696.1094 | [5 empty] | 21.6149 | 42.7428 | 8.3965 | [7 empty] | -29.0249 | 36.5131 | 0.6353 | 3728.8644 | 0.4042 | [22 empty] | 2
0 | 544 | 0 |  | 35.3916 | 120.1675 | 12.6163 | [7 empty] | -79.9436 | 70.6639 | 57.7507 | 3877.2605 | 19.7722 | [6 empty] | 25.5192 | 50.1551 | 9.2724 | [5 empty] | -30.9905 | 40.025 | 3690.0232 | [5 empty] | 25.727 | 49.7559 | 9.0869 | [7 empty] | -29.9814 | 39.8447 | 1.0251 | 3667.467 | 0.434 | [22 empty] | 2
0 | 576 | 0 |  | 40.0008 | 135.9628 | 14.1515 | [7 empty] | -84.4181 | 74.656 | 59.5938 | 3875.3376 | 20.2458 | [6 empty] | 29.9151 | 58.9499 | 10.7368 | [5 empty] | -33.6455 | 43.454 | 3684.9733 | [5 empty] | 29.3729 | 58.0221 | 10.6228 | [7 empty] | -33.539 | 43.0974 | 0.3722 | 3690.0458 | 0.2524 | [22 empty] | 2
0 | 608 | 0 |  | 45.1209 | 153.4885 | 15.8585 | [7 empty] | -88.9846 | 78.7314 | 61.4272 | 3873.6637 | 20.728 | [6 empty] | 34.9817 | 69.0865 | 12.4247 | [5 empty] | -36.3893 | 46.9977 | 3680.7602 | [5 empty] | 35.3402 | 68.8489 | 12.6392 | [7 empty] | -35.524 | 46.5999 | 0.9524 | 3677.5356 | 0.3012 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 0 |  | 50.5804 | 172.2024 | 17.6883 | [7 empty] | -93.499 | 82.7481 | 63.0462 | 3872.4491 | 20.7929 | [6 empty] | 40.8151 | 80.7574 | 14.368 | [5 empty] | -39.2275 | 50.6634 | 3677.228 | [5 empty] | 40.7964 | 80.246 | 14.2384 | [7 empty] | -38.7136 | 50.4859 | 0.5437 | 3670.0254 | 0.2004 | [22 empty] | 2
0 | 672 | 0 |  | 56.1825 | 191.4062 | 19.5486 | [7 empty] | -97.8006 | 86.5832 | 64.2433 | 3871.2029 | 20.0524 | [6 empty] | 47.5251 | 94.182 | 16.6033 | [5 empty] | -42.1661 | 54.4586 | 3674.2537 | [5 empty] | 47.0065 | 93.5704 | 16.5147 | [7 empty] | -42.362 | 54.3318 | 0.2334 | 3679.2271 | 0.1597 | [22 empty] | 2
0 | 704 | 0 |  | 62.31 | 212.397 | 21.6002 | [7 empty] | -102.1804 | 90.4807 | 65.3853 | 3870.2994 | 19.1024 | [6 empty] | 55.2371 | 109.6115 | 19.1724 | [5 empty] | -45.2111 | 58.3913 | 3671.7396 | [5 empty] | 55.804 | 109.4071 | 18.9211 | [7 empty] | -44.2168 | 58.3382 | 0.9957 | 3654.274 | 0.3467 | [22 empty] | 2
0 | 736 | 0 |  | 68.722 | 234.3551 | 23.7382 | [7 empty] | -106.4595 | 94.293 | 66.2363 | 3869.4158 | 18.0851 | [6 empty] | 64.0948 | 127.333 | 22.1232 | [5 empty] | -48.3689 | 62.4696 | 3669.6069 | [5 empty] | 63.7388 | 126.9342 | 21.7536 | [7 empty] | -48.4634 | 62.5794 | 0.1449 | 3665.4321 | 0.0953 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 0 |  | 75.5507 | 257.7607 | 26.0112 | [7 empty] | -110.7396 | 98.1038 | 66.9187 | 3868.6191 | 17.0743 | [6 empty] | 74.2621 | 147.6747 | 25.5102 | [5 empty] | -51.646 | 66.7022 | 3667.7921 | [5 empty] | 74.5106 | 147.4831 | 24.8251 | [7 empty] | -51.1388 | 66.9388 | 0.5597 | 3650.9775 | 0.2587 | [22 empty] | 2
0 | 800 | 0 |  | 82.2608 | 280.7429 | 28.2455 | [7 empty] | -114.692 | 101.6241 | 67.0008 | 3867.9565 | 15.9399 | [6 empty] | 85.9267 | 171.0119 | 29.3961 | [5 empty] | -55.0494 | 71.0977 | 3666.2436 | [5 empty] | 86.376 | 170.6208 | 29.165 | [7 empty] | -54.2828 | 71.0046 | 0.7722 | 3656.1772 | 0.2265 | [22 empty] | 2
0 | 832 | 0 |  | 89.8974 | 306.8854 | 30.7864 | [7 empty] | -118.93 | 105.4003 | 67.2722 | 3867.2962 | 14.943 | [6 empty] | 99.3031 | 197.774 | 33.8522 | [5 empty] | -58.5861 | 75.6655 | 3664.9188 | [5 empty] | 98.6074 | 197.1424 | 34.613 | [7 empty] | -58.9663 | 75.2439 | 0.5677 | 3680.9301 | 0.2607 | [22 empty] | 2
0 | 864 | 0 |  | 97.5086 | 332.9618 | 33.3241 | [7 empty] | -122.928 | 108.9573 | 67.0435 | 3866.8012 | 13.882 | [6 empty] | 114.6369 | 228.4522 | 38.9604 | [5 empty] | -62.2636 | 80.415 | 3663.783 | [5 empty] | 115.5572 | 228.5959 | 38.5923 | [7 empty] | -61.4736 | 80.4795 | 0.7926 | 3651.779 | 0.2404 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 0 |  | 105.6711 | 360.924 | 36.0289 | [7 empty] | -126.9875 | 112.5747 | 66.7038 | 3866.2206 | 12.8905 | [6 empty] | 132.2091 | 263.6088 | 44.8142 | [5 empty] | -66.0895 | 85.3563 | 3662.8069 | [5 empty] | 133.6218 | 264.5707 | 45.0992 | [7 empty] | -65.4216 | 85.327 | 0.6686 | 3657.2035 | 0.1844 | [22 empty] | 2
0 | 928 | 0 |  | 114.3093 | 390.4794 | 38.9005 | [7 empty] | -131.0489 | 116.1942 | 66.1694 | 3865.7361 | 11.9665 | [6 empty] | 152.3414 | 303.8873 | 51.5209 | [5 empty] | -70.072 | 90.4998 | 3661.9669 | [5 empty] | 153.1305 | 304.6754 | 51.5231 | [7 empty] | -69.8332 | 90.5948 | 0.257 | 3658.2461 | 0.0967 | [22 empty] | 2
0 | 960 | 0 |  | 122.9245 | 419.9673 | 41.7595 | [7 empty] | -134.9033 | 119.6288 | 65.1742 | 3865.2963 | 11.0843 | [6 empty] | 175.402 | 350.0245 | 59.2032 | [5 empty] | -74.2194 | 95.8562 | 3661.2426 | [5 empty] | 175.8579 | 350.6377 | 59.6578 | [7 empty] | -74.1906 | 95.8005 | 0.0627 | 3663.1856 | 0.0479 | [22 empty] | 2
0 | 992 | 0 |  | 132.5488 | 452.871 | 44.9424 | [7 empty] | -138.9891 | 123.2765 | 64.2728 | 3864.7818 | 10.3932 | [6 empty] | 201.8127 | 402.8643 | 68.0014 | [5 empty] | -78.5405 | 101.4371 | 3660.617 | [5 empty] | 203.179 | 402.6733 | 67.2001 | [7 empty] | -77.5271 | 101.4977 | 1.0153 | 3648.2516 | 0.259 | [22 empty] | 2
0 | 1024 | 0 |  | 141.7576 | 484.2408 | 47.9463 | [7 empty] | -142.6829 | 126.5974 | 62.8875 | 3864.0556 | 9.8421 | [6 empty] | 231.0654 | 461.3898 | 77.7464 | [5 empty] | -82.9034 | 107.0719 | 3660.0917 | [5 empty] | 231.7684 | 461.2553 | 78.2488 | [7 empty] | -82.4632 | 106.8559 | 0.4903 | 3659.9783 | 0.0797 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 32 |  | 0.5319 | 0.5208 | 1.3209 | [7 empty] | -0.2367 | -0.8307 | 0.2498 | 4.391e+18 | 0.7138 | [6 empty] | 1.0577 | 1.043 | 1.6534 | [5 empty] | -0.048 | -0.6669 | 11168.925 | [5 empty] | 1.1837 | 1.1667 | 1.8161 | [7 empty] | -0.0344 | -0.7081 | 0.0433 | 10718.9887 | 0.14 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 64 |  | 0.796 | 0.6069 | 2.7741 | [7 empty] | -0.2552 | -1.8647 | 0.4744 | 4.391e+18 | 1.8445 | [6 empty] | 1.1987 | 1.0995 | 2.396 | [5 empty] | -0.1019 | -1.4157 | 57571.9658 | [5 empty] | 1.2696 | 1.2123 | 2.3522 | [7 empty] | -0.138 | -1.2559 | 0.1639 | 21534.4229 | 0.4625 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 96 |  | 1.293 | 0.7683 | 5.4997 | [7 empty] | -0.2994 | -3.2548 | 1.0324 | 2.9273e+18 | 4.6662 | [6 empty] | 1.3784 | 1.1714 | 3.3422 | [5 empty] | -0.1607 | -2.2318 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 1.4263 | 1.3022 | 3.1535 | [7 empty] | -0.2436 | -1.9726 | 0.2721 | 2.9273e+18 | 0.874 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 128 |  | 2.0773 | 1.0225 | 9.8004 | [7 empty] | -0.3786 | -5.0635 | 1.9579 | 2.9273e+18 | 7.7979 | [6 empty] | 1.6026 | 1.2611 | 4.5226 | [5 empty] | -0.2241 | -3.1117 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.6708 | 1.4098 | 4.1061 | [7 empty] | -0.1953 | -2.7558 | 0.3571 | 4.391e+18 | 1.1075 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 160 |  | 2.9852 | 1.3171 | 14.77 | [7 empty] | -0.4735 | -6.9971 | 2.9397 | 2.9273e+18 | 9.0943 | [6 empty] | 1.8778 | 1.3712 | 5.9715 | [5 empty] | -0.2926 | -4.0629 | 4.391e+18 | [5 empty] | 1.9772 | 1.5295 | 5.7662 | [7 empty] | -0.2921 | -3.9667 | 0.0962 | 4.391e+18 | 0.6616 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 192 |  | 4.3575 | 1.7616 | 22.2945 | [7 empty] | -0.6209 | -9.8224 | 4.7281 | 2.9273e+18 | 9.8924 | [6 empty] | 2.2115 | 1.5047 | 7.7285 | [5 empty] | -0.3673 | -5.1011 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 2.2669 | 1.634 | 7.6762 | [7 empty] | -0.469 | -5.154 | 0.1147 | 2.9273e+18 | 0.5022 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 224 |  | 6.0156 | 2.2978 | 31.3752 | [7 empty] | -0.7977 | -13.176 | 6.9366 | 2.9273e+18 | 10.4262 | [6 empty] | 2.6123 | 1.6651 | 9.8387 | [5 empty] | -0.4499 | -6.2482 | 4.391e+18 | [5 empty] | 2.6919 | 1.8347 | 9.567 | [7 empty] | -0.5029 | -6.288 | 0.0663 | 4.391e+18 | 0.6185 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 256 |  | 7.7481 | 2.8627 | 40.8643 | [7 empty] | -0.9887 | -16.6735 | 9.1534 | 4.391e+18 | 10.8575 | [6 empty] | 3.0899 | 1.8562 | 12.3535 | [5 empty] | -0.5423 | -7.531 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.2086 | 2.0665 | 11.7127 | [7 empty] | -0.4794 | -7.537 | 0.0632 | 2.9273e+18 | 0.8303 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 288 |  | 10.0418 | 3.6083 | 53.4393 | [7 empty] | -1.2412 | -21.2804 | 12.3148 | 4.391e+18 | 11.4577 | [6 empty] | 3.6556 | 2.0825 | 15.3319 | [5 empty] | -0.6466 | -8.9799 | 4.391e+18 | [5 empty] | 3.7497 | 2.267 | 14.8055 | [7 empty] | -0.6311 | -9.0903 | 0.1115 | 2.9273e+18 | 0.5916 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 320 |  | 12.631 | 4.4493 | 67.6222 | [7 empty] | -1.524 | -26.4659 | 15.8553 | 4.391e+18 | 11.6917 | [6 empty] | 4.3221 | 2.3492 | 18.841 | [5 empty] | -0.7653 | -10.6288 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.4569 | 2.5406 | 18.618 | [7 empty] | -0.772 | -10.9267 | 0.2979 | 4.391e+18 | 0.3796 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 352 |  | 15.6144 | 5.4203 | 83.9716 | [7 empty] | -1.8532 | -32.4426 | 19.9499 | 4.391e+18 | 11.5881 | [6 empty] | 5.104 | 2.662 | 22.9578 | [5 empty] | -0.9012 | -12.5154 | 4.391e+18 | [5 empty] | 5.3905 | 2.9416 | 23.7141 | [7 empty] | -1.024 | -13.3427 | 0.8363 | 2.9273e+18 | 0.2463 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 384 |  | 18.9183 | 6.4964 | 102.0527 | [7 empty] | -2.2034 | -38.8549 | 24.2006 | 2.9273e+18 | 11.2347 | [6 empty] | 6.018 | 3.0277 | 27.7702 | [5 empty] | -1.0571 | -14.6815 | 4.391e+18 | [5 empty] | 6.1712 | 3.2633 | 27.5172 | [7 empty] | -1.1006 | -15.164 | 0.4845 | 4.391e+18 | 0.3861 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 416 |  | 22.1676 | 7.5534 | 119.8633 | [7 empty] | -2.516 | -44.5375 | 27.394 | 2.9273e+18 | 10.8032 | [6 empty] | 7.0832 | 3.4539 | 33.3786 | [5 empty] | -1.2366 | -17.1734 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.2386 | 3.7007 | 32.9202 | [7 empty] | -1.2498 | -17.6758 | 0.5026 | 2.9273e+18 | 0.4319 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 448 |  | 26.5624 | 8.9856 | 143.9605 | [7 empty] | -2.8988 | -51.4491 | 31.4395 | 4.391e+18 | 10.6895 | [6 empty] | 8.3213 | 3.9493 | 39.8975 | [5 empty] | -1.4432 | -20.0433 | 4.391e+18 | [5 empty] | 8.5339 | 4.1993 | 39.9242 | [7 empty] | -1.4818 | -20.7192 | 0.677 | 4.391e+18 | 0.3159 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 480 |  | 30.8783 | 10.392 | 167.5873 | [7 empty] | -3.2317 | -57.5528 | 34.238 | 4.391e+18 | 10.5084 | [6 empty] | 9.7573 | 4.5239 | 47.4581 | [5 empty] | -1.6813 | -23.3499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 9.8785 | 4.7685 | 46.5476 | [7 empty] | -1.6555 | -23.8245 | 0.4752 | 4.391e+18 | 0.4743 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 512 |  | 35.5112 | 11.905 | 192.9741 | [7 empty] | -3.5632 | -63.5296 | 36.4057 | 4.391e+18 | 10.3733 | [6 empty] | 11.4195 | 5.189 | 56.2101 | [5 empty] | -1.9556 | -27.1594 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.8266 | 5.5222 | 57.2723 | [7 empty] | -2.0409 | -28.3586 | 1.2022 | 2.9273e+18 | 0.3358 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 544 |  | 40.4885 | 13.5258 | 220.2588 | [7 empty] | -3.8868 | -69.4031 | 37.9094 | 4.391e+18 | 10.2785 | [6 empty] | 13.3405 | 5.9576 | 66.3243 | [5 empty] | -2.2702 | -31.5282 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.4203 | 6.1854 | 65.239 | [7 empty] | -2.2506 | -31.9385 | 0.4107 | 2.9273e+18 | 0.4322 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 576 |  | 45.0407 | 15.0128 | 245.1813 | [7 empty] | -4.1607 | -74.3813 | 38.1785 | 4.391e+18 | 10.019 | [6 empty] | 15.5574 | 6.8446 | 77.9964 | [5 empty] | -2.6091 | -36.2344 | 4.391e+18 | [5 empty] | 15.7883 | 7.111 | 78.0039 | [7 empty] | -2.6368 | -36.8879 | 0.6541 | 4.391e+18 | 0.3121 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 608 |  | 51.3517 | 17.0698 | 279.7503 | [7 empty] | -4.5106 | -80.7598 | 39.6002 | 2.9273e+18 | 10.0001 | [6 empty] | 18.1125 | 7.8669 | 91.4493 | [5 empty] | -2.9659 | -41.1898 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 18.1842 | 8.068 | 89.2311 | [7 empty] | -2.7082 | -41.2108 | 0.2585 | 2.9273e+18 | 0.3982 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 640 |  | 57.252 | 18.9953 | 312.0667 | [7 empty] | -4.8145 | -86.2765 | 39.9081 | 4.391e+18 | 9.8034 | [6 empty] | 21.0543 | 9.044 | 106.9384 | [5 empty] | -3.3407 | -46.3956 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 20.93 | 9.1846 | 104.1883 | [7 empty] | -3.1777 | -46.1741 | 0.2751 | 4.391e+18 | 0.3602 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 672 |  | 63.5695 | 21.0561 | 346.6941 | [7 empty] | -5.12 | -91.7842 | 39.9534 | 2.9273e+18 | 9.5827 | [6 empty] | 24.4382 | 10.398 | 124.755 | [5 empty] | -3.7338 | -51.8549 | 4.391e+18 | [5 empty] | 24.7201 | 10.7047 | 123.4402 | [7 empty] | -3.5078 | -52.1393 | 0.3632 | 4.391e+18 | 0.3099 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 704 |  | 70.1314 | 23.1977 | 382.6183 | [7 empty] | -5.4132 | -97.1335 | 39.5815 | 2.9273e+18 | 9.308 | [6 empty] | 28.3274 | 11.9541 | 145.2325 | [5 empty] | -4.1455 | -57.5724 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 28.3801 | 12.1809 | 142.2574 | [7 empty] | -3.8434 | -57.4305 | 0.3337 | 2.9273e+18 | 0.3344 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 736 |  | 77.109 | 25.4736 | 420.83 | [7 empty] | -5.7062 | -102.4704 | 38.9326 | 2.9273e+18 | 9.0029 | [6 empty] | 32.7944 | 13.7414 | 168.7517 | [5 empty] | -4.5762 | -63.5542 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.9061 | 13.9428 | 167.0085 | [7 empty] | -4.3875 | -63.5521 | 0.1887 | 4.391e+18 | 0.2078 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 768 |  | 85.1159 | 28.0952 | 464.7069 | [7 empty] | -6.0301 | -108.2262 | 38.4313 | 2.9273e+18 | 8.7379 | [6 empty] | 37.9218 | 15.793 | 195.7483 | [5 empty] | -5.0265 | -69.808 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 38.3266 | 16.0759 | 195.278 | [7 empty] | -4.8012 | -70.0562 | 0.3352 | 2.9273e+18 | 0.1879 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 800 |  | 91.9632 | 30.3305 | 502.1948 | [7 empty] | -6.2846 | -112.8619 | 36.5277 | 2.9273e+18 | 8.2429 | [6 empty] | 43.8043 | 18.1467 | 226.7205 | [5 empty] | -5.4971 | -76.3427 | 4.391e+18 | [5 empty] | 44.1597 | 18.4045 | 225.6233 | [7 empty] | -5.2255 | -76.4512 | 0.2924 | 2.9273e+18 | 0.1876 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 832 |  | 100.728 | 33.1985 | 550.2216 | [7 empty] | -6.5998 | -118.4816 | 35.3185 | 2.9273e+18 | 7.8828 | [6 empty] | 50.5501 | 20.8458 | 262.2381 | [5 empty] | -5.9886 | -83.1683 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 51.1969 | 21.2162 | 262.8486 | [7 empty] | -5.7716 | -83.5511 | 0.4399 | 2.9273e+18 | 0.1793 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 864 |  | 109.2026 | 35.9755 | 596.646 | [7 empty] | -6.8886 | -123.6166 | 33.3226 | 2.9273e+18 | 7.3987 | [6 empty] | 58.2831 | 23.9399 | 302.953 | [5 empty] | -6.5018 | -90.2962 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 58.8906 | 24.282 | 302.7935 | [7 empty] | -6.218 | -90.529 | 0.3671 | 2.9273e+18 | 0.1811 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 896 |  | 117.7814 | 38.789 | 643.665 | [7 empty] | -7.1691 | -128.5546 | 30.8162 | 2.9273e+18 | 6.8423 | [6 empty] | 67.1448 | 27.4856 | 349.6114 | [5 empty] | -7.0377 | -97.7386 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 67.6802 | 27.849 | 347.8109 | [7 empty] | -6.6605 | -97.7802 | 0.3794 | 2.9273e+18 | 0.2105 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 928 |  | 126.4071 | 41.6215 | 690.9271 | [7 empty] | -7.4384 | -133.2855 | 27.7769 | 4.391e+18 | 6.2172 | [6 empty] | 77.2977 | 31.5479 | 403.0673 | [5 empty] | -7.5972 | -105.509 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.5248 | 31.8273 | 399.218 | [7 empty] | -7.2074 | -105.2857 | 0.4492 | 2.9273e+18 | 0.2006 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 960 |  | 135.6631 | 44.6684 | 741.6416 | [7 empty] | -7.7171 | -138.1332 | 24.5157 | 2.9273e+18 | 5.5868 | [6 empty] | 88.9273 | 36.2011 | 464.2988 | [5 empty] | -8.1814 | -113.6219 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.7008 | 36.6805 | 464.0281 | [7 empty] | -7.9012 | -113.8232 | 0.345 | 2.9273e+18 | 0.1793 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 992 |  | 146.0891 | 48.1247 | 798.7869 | [7 empty] | -8.0281 | -143.3509 | 21.2719 | 2.9273e+18 | 4.9999 | [6 empty] | 102.2464 | 41.5303 | 534.4256 | [5 empty] | -8.7913 | -122.0927 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 102.4994 | 41.8258 | 530.0631 | [7 empty] | -8.3963 | -121.8456 | 0.4659 | 4.391e+18 | 0.1797 | [22 empty] | 2
0 | 0 | 1024 |  | 155.0536 | 51.1681 | 847.9243 | [7 empty] | -8.3136 | -147.679 | 17.0536 | 2.9273e+18 | 4.3536 | [6 empty] | 116.9986 | 47.4329 | 612.0983 | [5 empty] | -9.4082 | -130.6606 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 118.1467 | 48.1863 | 612.2309 | [7 empty] | -9.1094 | -130.9329 | 0.4043 | 2.9273e+18 | 0.2247 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 128 |  | 3.5523 | 6.0868 | 10.2755 | [7 empty] | -9.3853 | -3.6047 | 6.9272 | 25930.627 | 9.0232 | [6 empty] | 2.8962 | 3.8492 | 4.9535 | [5 empty] | -3.1106 | -0.6698 | 9198.3462 | [5 empty] | 3.0872 | 3.8898 | 4.8058 | [7 empty] | -2.4808 | -0.4885 | 0.6553 | 8389.0813 | 1.1645 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 256 |  | 9.2039 | 7.9417 | 41.2001 | [7 empty] | -7.2498 | -25.9125 | 18.0859 | 4.391e+18 | 8.1711 | [6 empty] | 4.3835 | 4.4443 | 12.7845 | [5 empty] | -3.0393 | -8.3236 | 4.391e+18 | [5 empty] | 4.5502 | 4.4932 | 13.1857 | [7 empty] | -2.8309 | -8.6567 | 0.3929 | 4.391e+18 | 0.9378 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 384 |  | 20.3217 | 11.5719 | 102.082 | [7 empty] | -6.5937 | -48.6164 | 30.2343 | 2.9273e+18 | 9.8868 | [6 empty] | 7.3116 | 5.6159 | 28.2012 | [5 empty] | -3.2518 | -18.5673 | 4.391e+18 | [5 empty] | 7.5489 | 5.7255 | 28.2688 | [7 empty] | -2.9625 | -18.7024 | 0.3193 | 4.391e+18 | 0.535 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 512 |  | 36.8666 | 16.9739 | 192.7083 | [7 empty] | -6.7944 | -70.4453 | 38.2224 | 2.9273e+18 | 10.5051 | [6 empty] | 12.7131 | 7.7771 | 56.641 | [5 empty] | -3.8472 | -32.3367 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.1725 | 7.9814 | 57.5657 | [7 empty] | -3.5771 | -32.8723 | 0.5998 | 2.9273e+18 | 0.3972 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 640 |  | 58.5511 | 24.0603 | 311.4822 | [7 empty] | -7.3489 | -91.2993 | 41.3659 | 4.391e+18 | 9.959 | [6 empty] | 22.3479 | 11.6321 | 107.3693 | [5 empty] | -4.7927 | -50.0125 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.5604 | 11.7736 | 106.3493 | [7 empty] | -4.4776 | -49.9204 | 0.3283 | 4.391e+18 | 0.272 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 768 |  | 86.4572 | 33.1888 | 464.3272 | [7 empty] | -8.0884 | -112.0264 | 39.9744 | 2.9273e+18 | 8.8499 | [6 empty] | 39.2155 | 18.3811 | 196.1793 | [5 empty] | -6.1139 | -72.1008 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.7472 | 18.687 | 196.4378 | [7 empty] | -5.8657 | -72.3563 | 0.3562 | 2.9273e+18 | 0.1932 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 896 |  | 119.1987 | 43.9347 | 643.6196 | [7 empty] | -8.9007 | -131.5594 | 32.4594 | 4.391e+18 | 6.8704 | [6 empty] | 68.4385 | 30.0737 | 350.0423 | [5 empty] | -7.8404 | -99.1173 | 4.391e+18 | [5 empty] | 69.1201 | 30.4221 | 349.837 | [7 empty] | -7.5034 | -99.2598 | 0.3659 | 2.9273e+18 | 0.1914 | [22 empty] | 2
0 | 128 | 1023 |  | 156.4113 | 56.3938 | 847.4271 | [7 empty] | -9.8327 | -150.0749 | 18.6142 | 4.391e+18 | 4.0512 | [6 empty] | 118.2923 | 50.021 | 612.5293 | [5 empty] | -9.9962 | -131.4614 | 4.391e+18 | [5 empty] | 119.4164 | 50.8159 | 612.3574 | [7 empty] | -9.702 | -131.6674 | 0.3591 | 4.391e+18 | 0.2316 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 128 |  | 8.8198 | 24.1251 | 12.0193 | [7 empty] | -32.9257 | 19.3766 | 25.6924 | 5103.4378 | 13.5395 | [6 empty] | 5.8455 | 9.7498 | 5.936 | [5 empty] | -9.9277 | 7.9228 | 4989.9123 | [5 empty] | 6.0954 | 9.8035 | 6.0011 | [7 empty] | -9.168 | 7.7984 | 0.7698 | 4947.1428 | 0.8469 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 256 |  | 14.4858 | 26.0628 | 42.8934 | [7 empty] | -27.6536 | -9.0573 | 19.6725 | 23760.5792 | 12.3129 | [6 empty] | 7.3328 | 10.3449 | 13.767 | [5 empty] | -9.2903 | -2.0004 | 10085.8473 | [5 empty] | 7.6548 | 10.4459 | 13.5762 | [7 empty] | -8.4207 | -1.7343 | 0.9095 | 9490.4828 | 1.0695 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 384 |  | 25.6044 | 29.7428 | 103.7215 | [7 empty] | -22.3016 | -42.1134 | 29.5915 | 4.391e+18 | 11.2254 | [6 empty] | 10.2609 | 11.5164 | 29.1837 | [5 empty] | -8.5876 | -15.8916 | 4.391e+18 | [5 empty] | 10.4937 | 11.6087 | 29.0743 | [7 empty] | -8.1289 | -15.7493 | 0.4802 | 4.391e+18 | 0.6799 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 512 |  | 42.1319 | 35.174 | 194.2099 | [7 empty] | -18.77 | -70.5069 | 39.3533 | 2.9273e+18 | 11.568 | [6 empty] | 15.6624 | 13.6777 | 57.6235 | [5 empty] | -8.1035 | -32.6268 | 4.391e+18 | [5 empty] | 16.0732 | 13.9094 | 57.7375 | [7 empty] | -7.6777 | -32.5856 | 0.4277 | 4.391e+18 | 0.5205 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 640 |  | 63.842 | 42.313 | 313.0485 | [7 empty] | -16.7659 | -94.4286 | 43.4696 | 4.391e+18 | 11.2248 | [6 empty] | 25.2972 | 17.5327 | 108.3518 | [5 empty] | -8.0614 | -51.8394 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 25.6583 | 17.7839 | 108.2378 | [7 empty] | -7.8033 | -51.7783 | 0.2653 | 4.391e+18 | 0.2523 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 768 |  | 91.7227 | 51.4794 | 465.6606 | [7 empty] | -15.6865 | -116.3072 | 42.7006 | 4.391e+18 | 10.2254 | [6 empty] | 42.1647 | 24.2817 | 197.1618 | [5 empty] | -8.5673 | -74.2043 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 42.5377 | 24.5193 | 196.2576 | [7 empty] | -8.2299 | -74.0543 | 0.3692 | 2.9273e+18 | 0.2318 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 896 |  | 124.4927 | 62.3172 | 645.0074 | [7 empty] | -15.2527 | -136.087 | 35.6734 | 2.9273e+18 | 8.2756 | [6 empty] | 71.3877 | 35.9743 | 351.0248 | [5 empty] | -9.6555 | -100.8555 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.0835 | 36.6405 | 349.8409 | [7 empty] | -9.4015 | -100.7988 | 0.2602 | 4.391e+18 | 0.2527 | [22 empty] | 2
0 | 256 | 1023 |  | 161.9489 | 75.1947 | 849.5755 | [7 empty] | -15.3658 | -154.4794 | 22.1682 | 2.9273e+18 | 5.1562 | [6 empty] | 121.2415 | 55.9216 | 613.5118 | [5 empty] | -11.3284 | -132.682 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 122.1997 | 56.8006 | 611.7383 | [7 empty] | -11.0343 | -132.6441 | 0.2965 | 4.391e+18 | 0.2528 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 128 |  | 18.5113 | 57.3496 | 15.2435 | [7 empty] | -54.763 | 41.8095 | 42.3831 | 4310.4469 | 16.8676 | [6 empty] | 11.6516 | 21.3661 | 7.8702 | [5 empty] | -18.4655 | 19.9277 | 4182.7232 | [5 empty] | 11.792 | 21.4883 | 7.9233 | [7 empty] | -18.3085 | 19.9532 | 0.159 | 4176.5436 | 0.1247 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 256 |  | 24.2199 | 59.4407 | 46.0901 | [7 empty] | -50.1233 | 18.4954 | 33.3238 | 6456.5275 | 16.4313 | [6 empty] | 13.1389 | 21.9612 | 15.7012 | [5 empty] | -17.6768 | 10.8995 | 5495.7016 | [5 empty] | 13.339 | 22.1852 | 16.1391 | [7 empty] | -17.6789 | 10.6372 | 0.2623 | 5550.9695 | 0.2117 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 384 |  | 35.3639 | 63.231 | 106.8883 | [7 empty] | -43.568 | -15.6886 | 29.6672 | 27953.8669 | 15.7308 | [6 empty] | 16.067 | 23.1327 | 31.1179 | [5 empty] | -16.4968 | -3.5521 | 10414.7651 | [5 empty] | 16.1474 | 23.2865 | 31.2781 | [7 empty] | -16.6114 | -3.5177 | 0.1197 | 10395.0744 | 0.1051 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 512 |  | 51.9114 | 68.7377 | 197.337 | [7 empty] | -37.4469 | -50.247 | 35.212 | 4.391e+18 | 15.3635 | [6 empty] | 21.4685 | 25.294 | 59.5577 | [5 empty] | -15.1124 | -23.0247 | 4.391e+18 | [5 empty] | 21.6275 | 25.394 | 60.8755 | [7 empty] | -15.2482 | -23.7558 | 0.7436 | 4.391e+18 | 0.3272 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 640 |  | 73.6386 | 75.9682 | 316.1221 | [7 empty] | -32.7002 | -80.8249 | 39.4551 | 4.391e+18 | 16.4415 | [6 empty] | 31.1033 | 29.149 | 110.286 | [5 empty] | -13.8751 | -46.1505 | 4.391e+18 | [5 empty] | 31.2186 | 29.3377 | 109.4289 | [7 empty] | -13.7574 | -45.6616 | 0.5028 | 4.391e+18 | 0.1438 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 768 |  | 101.5458 | 85.2356 | 468.7599 | [7 empty] | -29.1553 | -108.1925 | 39.6571 | 2.9273e+18 | 15.5184 | [6 empty] | 47.9709 | 35.898 | 199.096 | [5 empty] | -13.1381 | -71.914 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 48.1187 | 36.1309 | 196.635 | [7 empty] | -12.8077 | -71.1818 | 0.8032 | 4.391e+18 | 0.2585 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 896 |  | 134.3205 | 96.197 | 647.9453 | [7 empty] | -26.768 | -131.7173 | 33.9885 | 4.391e+18 | 13.5957 | [6 empty] | 77.1939 | 47.5906 | 352.959 | [5 empty] | -13.122 | -100.5884 | 4.391e+18 | [5 empty] | 77.6582 | 48.0096 | 351.0988 | [7 empty] | -12.7962 | -100.2205 | 0.4914 | 4.391e+18 | 0.2069 | [22 empty] | 2
0 | 384 | 1023 |  | 171.9126 | 109.6921 | 852.2723 | [7 empty] | -25.4862 | -152.347 | 22.3628 | 4.391e+18 | 10.9966 | [6 empty] | 127.0477 | 67.5379 | 615.446 | [5 empty] | -13.9055 | -133.2164 | 4.391e+18 | [5 empty] | 127.6359 | 68.3728 | 612.731 | [7 empty] | -13.7312 | -132.8896 | 0.3704 | 2.9273e+18 | 0.2332 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 128 |  | 32.9467 | 106.8027 | 20.0647 | [7 empty] | -74.4738 | 61.1572 | 54.0676 | 4091.2645 | 19.4464 | [6 empty] | 22.3624 | 42.7952 | 11.4383 | [5 empty] | -28.0916 | 33.3726 | 3904.1376 | [5 empty] | 22.1977 | 42.9713 | 11.5466 | [7 empty] | -28.7354 | 33.4651 | 0.6504 | 3920.7656 | 0.2904 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 256 |  | 38.711 | 109.0933 | 50.9284 | [7 empty] | -70.8161 | 43.0216 | 46.5538 | 4994.7794 | 19.4618 | [6 empty] | 23.8498 | 43.3903 | 19.2693 | [5 empty] | -27.3982 | 26.2242 | 4442.6811 | [5 empty] | 24.1041 | 43.9389 | 19.3181 | [7 empty] | -27.6309 | 26.5761 | 0.4219 | 4428.6916 | 0.2128 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 384 |  | 49.8702 | 112.9699 | 111.7067 | [7 empty] | -64.7898 | 13.0296 | 38.5796 | 7960.3682 | 19.4653 | [6 empty] | 26.7778 | 44.5618 | 34.686 | [5 empty] | -26.2161 | 13.7044 | 5823.3718 | [5 empty] | 27.1055 | 45.2759 | 33.8169 | [7 empty] | -26.3334 | 14.9401 | 1.2413 | 5660.0861 | 0.6619 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 512 |  | 66.4303 | 118.5242 | 202.1464 | [7 empty] | -58.0581 | -21.5402 | 37.2757 | 29755.3825 | 19.0368 | [6 empty] | 32.1794 | 46.7231 | 63.1258 | [5 empty] | -24.5164 | -5.279 | 10555.4285 | [5 empty] | 32.5695 | 47.5033 | 62.5582 | [7 empty] | -24.6688 | -4.2834 | 1.0071 | 10083.9795 | 0.6463 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 640 |  | 88.1489 | 125.7918 | 320.8076 | [7 empty] | -51.8542 | -55.3456 | 38.4363 | 4.391e+18 | 18.9756 | [6 empty] | 41.8141 | 50.5781 | 113.8541 | [5 empty] | -22.475 | -30.5624 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 42.0632 | 51.2943 | 112.2034 | [7 empty] | -22.588 | -29.2243 | 1.3428 | 2.1955e+18 | 0.6863 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 768 |  | 116.088 | 135.1573 | 473.4581 | [7 empty] | -46.444 | -87.4309 | 37.2756 | 4.391e+18 | 20.897 | [6 empty] | 58.6817 | 57.3271 | 202.6641 | [5 empty] | -20.4904 | -60.675 | 4.391e+18 | [5 empty] | 58.8307 | 57.6125 | 201.245 | [7 empty] | -20.3657 | -60.0539 | 0.6335 | 4.391e+18 | 0.1218 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 896 |  | 148.8765 | 146.2316 | 652.5805 | [7 empty] | -42.2236 | -115.5564 | 31.6168 | 4.391e+18 | 20.6563 | [6 empty] | 87.9047 | 69.0197 | 356.5271 | [5 empty] | -19.0335 | -94.0658 | 4.391e+18 | [5 empty] | 88.368 | 70.0085 | 356.0004 | [7 empty] | -19.2412 | -93.5337 | 0.5712 | 4.391e+18 | 0.3347 | [22 empty] | 2
0 | 512 | 1023 |  | 186.617 | 160.2836 | 856.8456 | [7 empty] | -39.3745 | -139.8635 | 23.0367 | 4.391e+18 | 18.6859 | [6 empty] | 137.7585 | 88.967 | 619.0141 | [5 empty] | -18.4561 | -130.2141 | 4.391e+18 | [5 empty] | 138.7238 | 90.6749 | 617.4365 | [7 empty] | -18.5741 | -129.6041 | 0.6214 | 2.9273e+18 | 0.4442 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 128 |  | 52.5034 | 173.8158 | 26.5776 | [7 empty] | -92.83 | 78.6197 | 61.8326 | 3999.4299 | 20.9574 | [6 empty] | 41.4674 | 81.0184 | 17.8028 | [5 empty] | -38.9788 | 48.2336 | 3783.7775 | [5 empty] | 40.9832 | 80.3261 | 17.8064 | [7 empty] | -39.061 | 47.9647 | 0.2812 | 3792.6716 | 0.1947 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 256 |  | 58.2268 | 176.0025 | 57.4021 | [7 empty] | -89.8743 | 64.2447 | 55.7037 | 4501.6256 | 21.0583 | [6 empty] | 42.9548 | 81.6135 | 25.6338 | [5 empty] | -38.4332 | 42.8738 | 4043.4333 | [5 empty] | 43.0744 | 81.5401 | 25.9891 | [7 empty] | -38.2264 | 42.5674 | 0.3696 | 4054.3462 | 0.1285 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 384 |  | 69.4025 | 179.9407 | 118.1206 | [7 empty] | -84.6885 | 38.9946 | 47.6282 | 5822.7488 | 21.2727 | [6 empty] | 45.8828 | 82.7851 | 41.0505 | [5 empty] | -37.4399 | 32.9928 | 4630.2379 | [5 empty] | 45.5118 | 82.4023 | 41.763 | [7 empty] | -37.7395 | 32.3951 | 0.6686 | 4678.3363 | 0.3251 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 512 |  | 85.939 | 185.474 | 208.4892 | [7 empty] | -78.2941 | 7.3937 | 43.4687 | 9269.937 | 21.3108 | [6 empty] | 51.2844 | 84.9463 | 69.4903 | [5 empty] | -35.8471 | 16.7631 | 6039.5451 | [5 empty] | 51.3597 | 84.8479 | 68.9433 | [7 empty] | -35.5696 | 16.9845 | 0.355 | 6002.4039 | 0.162 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 640 |  | 107.6673 | 192.7771 | 327.1757 | [7 empty] | -71.7428 | -26.0897 | 42.5519 | 28839.001 | 20.3192 | [6 empty] | 60.9191 | 88.8013 | 120.2186 | [5 empty] | -33.5966 | -7.2341 | 10622.1106 | [5 empty] | 61.087 | 88.9201 | 118.904 | [7 empty] | -33.3076 | -6.5936 | 0.7027 | 10363.2902 | 0.3019 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 768 |  | 135.5966 | 202.1604 | 479.7418 | [7 empty] | -65.3964 | -60.0304 | 40.3975 | 4.391e+18 | 19.855 | [6 empty] | 77.7867 | 95.5503 | 209.0286 | [5 empty] | -30.856 | -39.0801 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 78.1637 | 95.9304 | 209.1444 | [7 empty] | -30.7533 | -38.9196 | 0.1905 | 2.1955e+18 | 0.0944 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 896 |  | 168.4618 | 213.3032 | 659.1243 | [7 empty] | -59.9161 | -91.2606 | 34.8056 | 4.391e+18 | 21.8282 | [6 empty] | 107.0097 | 107.2429 | 362.8916 | [5 empty] | -28.074 | -77.2067 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 107.6787 | 108.3191 | 360.7149 | [7 empty] | -27.9535 | -76.1872 | 1.0266 | 2.9273e+18 | 0.2372 | [22 empty] | 2
0 | 640 | 1023 |  | 206.1937 | 227.4747 | 863.1885 | [7 empty] | -55.7082 | -118.9038 | 29.853 | 4.391e+18 | 22.3378 | [6 empty] | 156.8635 | 127.1902 | 625.3786 | [5 empty] | -25.8567 | -119.2124 | 4.391e+18 | [5 empty] | 157.0536 | 128.1173 | 620.8931 | [7 empty] | -25.8265 | -118.2002 | 1.0127 | 4.391e+18 | 0.2277 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 128 |  | 77.3527 | 258.9576 | 34.8635 | [7 empty] | -110.1212 | 94.741 | 65.7909 | 3952.9221 | 17.1537 | [6 empty] | 74.9145 | 147.9357 | 28.9451 | [5 empty] | -51.4623 | 64.9487 | 3725.2505 | [5 empty] | 74.7519 | 147.5846 | 28.6511 | [7 empty] | -51.3664 | 64.9935 | 0.1058 | 3720.7097 | 0.0774 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 256 |  | 83.0894 | 261.1833 | 65.6782 | [7 empty] | -107.7105 | 83.0978 | 60.8063 | 4272.7311 | 17.3232 | [6 empty] | 76.4018 | 148.5308 | 36.7761 | [5 empty] | -51.0523 | 61.0238 | 3861.0797 | [5 empty] | 76.7837 | 148.9034 | 36.1622 | [7 empty] | -50.8094 | 61.4062 | 0.453 | 3844.2843 | 0.2116 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 384 |  | 94.2374 | 265.0554 | 126.3574 | [7 empty] | -103.2913 | 61.8705 | 53.6564 | 5035.3335 | 17.7008 | [6 empty] | 79.3299 | 149.7024 | 52.1928 | [5 empty] | -50.2794 | 53.5791 | 4149.4134 | [5 empty] | 79.4532 | 149.891 | 50.8052 | [7 empty] | -50.1187 | 54.291 | 0.7298 | 4116.7632 | 0.2979 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 512 |  | 110.76 | 270.5678 | 216.6664 | [7 empty] | -97.5266 | 33.9463 | 49.0374 | 6617.2764 | 18.1233 | [6 empty] | 84.7314 | 151.8636 | 80.6326 | [5 empty] | -48.9626 | 40.7437 | 4762.5444 | [5 empty] | 84.6546 | 152.2215 | 80.6284 | [7 empty] | -49.2879 | 40.91 | 0.3653 | 4761.745 | 0.1104 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 640 |  | 132.4449 | 277.7729 | 335.2432 | [7 empty] | -91.1885 | 2.6404 | 47.6766 | 10284.2898 | 17.984 | [6 empty] | 94.3662 | 155.7187 | 131.3609 | [5 empty] | -46.9137 | 20.3266 | 6183.6102 | [5 empty] | 94.3543 | 156.1062 | 130.4702 | [7 empty] | -47.0843 | 20.8492 | 0.5498 | 6142.0202 | 0.2072 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 768 |  | 160.4001 | 287.1776 | 487.896 | [7 empty] | -84.6054 | -30.866 | 45.8545 | 29060.6136 | 16.2658 | [6 empty] | 111.2338 | 162.4676 | 220.1709 | [5 empty] | -44.0417 | -9.4832 | 10656.0088 | [5 empty] | 111.3404 | 163.0483 | 217.9345 | [7 empty] | -44.0776 | -8.507 | 0.9768 | 10391.0029 | 0.4516 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 896 |  | 193.1321 | 298.1509 | 666.8692 | [7 empty] | -78.5002 | -63.1315 | 40.5253 | 2.1955e+18 | 16.4626 | [6 empty] | 140.4568 | 174.1602 | 374.0339 | [5 empty] | -40.5107 | -49.0211 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 141.8143 | 175.0728 | 374.6288 | [7 empty] | -40.0101 | -48.8523 | 0.5284 | 1.0978e+18 | 0.2533 | [22 empty] | 2
0 | 768 | 1023 |  | 230.9357 | 312.0464 | 871.8196 | [7 empty] | -73.294 | -93.0375 | 36.5718 | 4.391e+18 | 20.4789 | [6 empty] | 190.3106 | 194.1075 | 636.5209 | [5 empty] | -36.859 | -96.1979 | 4.391e+18 | [5 empty] | 191.0708 | 195.7986 | 634.0217 | [7 empty] | -36.9595 | -95.151 | 1.0517 | 4.391e+18 | 0.2635 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 128 |  | 107.3743 | 361.7836 | 44.8404 | [7 empty] | -126.4267 | 109.7677 | 65.694 | 3926.1013 | 12.9656 | [6 empty] | 132.8615 | 263.8698 | 48.2491 | [5 empty] | -65.9557 | 84.0973 | 3694.7583 | [5 empty] | 134.4163 | 264.9205 | 48.2934 | [7 empty] | -65.1978 | 84.1641 | 0.7608 | 3685.582 | 0.2279 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 256 |  | 113.0594 | 363.8543 | 75.5991 | [7 empty] | -124.3941 | 100.0847 | 61.6835 | 4148.1127 | 13.2643 | [6 empty] | 134.3488 | 264.4649 | 56.0801 | [5 empty] | -65.6543 | 81.2565 | 3769.0892 | [5 empty] | 135.4194 | 265.2469 | 56.5958 | [7 empty] | -65.2055 | 81.1499 | 0.4613 | 3767.8472 | 0.1224 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 384 |  | 124.1344 | 367.5401 | 136.171 | [7 empty] | -120.5947 | 82.0483 | 55.872 | 4649.3053 | 13.9219 | [6 empty] | 137.2769 | 265.6365 | 71.4968 | [5 empty] | -65.0753 | 75.7815 | 3921.6998 | [5 empty] | 138.1297 | 266.2152 | 72.4059 | [7 empty] | -64.7422 | 75.5226 | 0.4219 | 3926.1426 | 0.1044 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 512 |  | 140.6151 | 372.9294 | 226.3991 | [7 empty] | -115.4623 | 57.54 | 52.1107 | 5588.3008 | 14.7512 | [6 empty] | 142.6784 | 267.7977 | 99.9366 | [5 empty] | -64.0546 | 66.0705 | 4226.5803 | [5 empty] | 143.6198 | 268.678 | 101.6196 | [7 empty] | -63.8722 | 65.6565 | 0.4524 | 4240.1498 | 0.1445 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 640 |  | 162.2992 | 380.1452 | 344.942 | [7 empty] | -109.587 | 29.0153 | 51.6233 | 7328.5683 | 15.3896 | [6 empty] | 152.3132 | 271.6528 | 150.6649 | [5 empty] | -62.3736 | 49.8924 | 4854.3456 | [5 empty] | 153.1315 | 272.4937 | 151.9143 | [7 empty] | -62.2485 | 49.6784 | 0.2479 | 4863.3185 | 0.096 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 768 |  | 190.1833 | 389.3778 | 497.514 | [7 empty] | -103.1523 | -2.8046 | 51.2871 | 11332.5333 | 15.0066 | [6 empty] | 169.1807 | 278.4017 | 239.4749 | [5 empty] | -59.7991 | 24.5973 | 6279.4547 | [5 empty] | 170.2288 | 279.565 | 239.0038 | [7 empty] | -59.5501 | 25.0095 | 0.4816 | 6242.7393 | 0.1946 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 896 |  | 222.9304 | 400.2375 | 676.7104 | [7 empty] | -96.8625 | -34.6805 | 46.5091 | 28177.0837 | 11.89 | [6 empty] | 198.4037 | 290.0943 | 393.3379 | [5 empty] | -56.2019 | -12.1016 | 10674.0761 | [5 empty] | 200.278 | 292.5073 | 388.5168 | [7 empty] | -55.6928 | -10.3311 | 1.8422 | 10252.422 | 0.6899 | [22 empty] | 2
0 | 896 | 1023 |  | 260.4183 | 413.3817 | 881.0184 | [7 empty] | -91.1049 | -65.3026 | 39.6257 | 2.1955e+18 | 13.6217 | [6 empty] | 248.2575 | 310.0417 | 655.8249 | [5 empty] | -51.7835 | -60.4016 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 250.1069 | 312.3823 | 649.7671 | [7 empty] | -51.2774 | -58.6808 | 1.7937 | 28587302322182160 | 0.3963 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 128 |  | 143.2561 | 484.4255 | 56.6611 | [7 empty] | -142.1351 | 124.1775 | 62.0017 | 3908.4297 | 9.943 | [6 empty] | 231.7178 | 461.6508 | 81.1813 | [5 empty] | -82.8065 | 106.1685 | 3678.2733 | [5 empty] | 232.1847 | 461.378 | 82.4724 | [7 empty] | -82.5041 | 105.7437 | 0.5214 | 3683.8072 | 0.111 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 256 |  | 148.8664 | 486.2871 | 87.2872 | [7 empty] | -140.3904 | 115.9926 | 59.0098 | 4070.5276 | 10.4071 | [6 empty] | 233.2051 | 462.246 | 89.0122 | [5 empty] | -82.5871 | 104.1211 | 3720.2046 | [5 empty] | 233.1987 | 461.6725 | 90.2804 | [7 empty] | -82.458 | 103.6903 | 0.4497 | 3727.4742 | 0.1201 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 384 |  | 159.8458 | 489.7149 | 147.7223 | [7 empty] | -137.0925 | 100.5062 | 54.9326 | 4424.7781 | 11.3811 | [6 empty] | 236.1332 | 463.4175 | 104.4289 | [5 empty] | -82.1612 | 100.1397 | 3804.748 | [5 empty] | 237.6965 | 464.1872 | 104.6487 | [7 empty] | -81.5271 | 100.0943 | 0.6357 | 3799.9798 | 0.1392 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 512 |  | 176.317 | 495.1892 | 237.7215 | [7 empty] | -132.5813 | 79.0699 | 53.037 | 5048.4368 | 12.6172 | [6 empty] | 241.5347 | 465.5788 | 132.8688 | [5 empty] | -81.3958 | 92.9613 | 3967.9452 | [5 empty] | 243.7023 | 466.3194 | 130.9039 | [7 empty] | -80.2855 | 93.4111 | 1.1979 | 3945.4776 | 0.3379 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 640 |  | 197.914 | 502.1094 | 356.3121 | [7 empty] | -127.1939 | 53.2877 | 54.4795 | 6096.9235 | 13.7793 | [6 empty] | 251.1695 | 469.4338 | 183.5971 | [5 empty] | -80.0929 | 80.6649 | 4283.9759 | [5 empty] | 254.6948 | 470.9618 | 181.249 | [7 empty] | -78.4962 | 81.2511 | 1.7009 | 4249.4463 | 0.4651 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 768 |  | 225.8069 | 511.3343 | 508.8727 | [7 empty] | -121.1163 | 23.7343 | 56.717 | 8019.1127 | 14.5878 | [6 empty] | 268.037 | 476.1828 | 272.407 | [5 empty] | -77.9868 | 60.5671 | 4923.2322 | [5 empty] | 270.986 | 477.122 | 271.3709 | [7 empty] | -76.6473 | 60.7821 | 1.3567 | 4896.2512 | 0.3449 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 896 |  | 258.4417 | 521.8195 | 688.0051 | [7 empty] | -114.9075 | -6.8506 | 54.1011 | 12032.8224 | 13.4505 | [6 empty] | 297.26 | 487.8754 | 426.2701 | [5 empty] | -74.7894 | 29.4464 | 6358.5829 | [5 empty] | 299.5037 | 489.1305 | 428.3796 | [7 empty] | -74.1698 | 29.1843 | 0.6727 | 6360.9093 | 0.1673 | [22 empty] | 2
0 | 1023 | 1023 |  | 295.7206 | 533.9462 | 892.8085 | [7 empty] | -108.8806 | -37.3358 | 44.4457 | 26329.0446 | 8.5614 | [6 empty] | 347.1138 | 507.8227 | 688.757 | [5 empty] | -70.3671 | -15.1517 | 10683.9635 | [5 empty] | 349.8851 | 509.5399 | 688.0693 | [7 empty] | -69.5848 | -14.7712 | 0.8699 | 10563.6373 | 0.217 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 128 |  | 6.2527 | 2.864 | 9.9435 | [7 empty] | 6.1875 | -7.4253 | 5.8188 | 6.4036e+17 | 10.9434 | [6 empty] | 3.0946 | 2.0303 | 4.5923 | [5 empty] | 2.3575 | -3.0447 | 21936.8541 | [5 empty] | 3.1857 | 2.2074 | 4.4664 | [7 empty] | 2.3563 | -2.761 | 0.2837 | 14730.8916 | 0.6989 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 256 |  | 12.2052 | 4.8221 | 41.3201 | [7 empty] | 3.1921 | -22.8624 | 14.4912 | 2.9273e+18 | 11.7466 | [6 empty] | 4.582 | 2.6254 | 12.4233 | [5 empty] | 1.3298 | -8.4913 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 4.7336 | 2.8728 | 11.9073 | [7 empty] | 1.5079 | -8.3185 | 0.2481 | 2.9273e+18 | 0.8077 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 384 |  | 23.308 | 8.4144 | 103.0994 | [7 empty] | 0.7915 | -44.6142 | 28.1904 | 2.9273e+18 | 11.0183 | [6 empty] | 7.51 | 3.797 | 27.84 | [5 empty] | 0.3582 | -16.4271 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 7.643 | 4.0039 | 28.3727 | [7 empty] | 0.1631 | -16.9664 | 0.5735 | 2.9273e+18 | 0.3623 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 512 |  | 39.9492 | 13.8275 | 194.5975 | [7 empty] | -1.1724 | -67.2436 | 37.8889 | 4.391e+18 | 10.6241 | [6 empty] | 12.9116 | 5.9582 | 56.2798 | [5 empty] | -0.7947 | -29.3566 | 4.391e+18 | [5 empty] | 13.3208 | 6.3048 | 57.485 | [7 empty] | -0.8878 | -30.4573 | 1.1046 | 2.9273e+18 | 0.3705 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 640 |  | 61.7181 | 20.9385 | 313.542 | [7 empty] | -2.8087 | -88.8475 | 41.0412 | 2.9273e+18 | 10.0301 | [6 empty] | 22.5463 | 9.8132 | 107.0081 | [5 empty] | -2.329 | -47.8092 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.4652 | 9.9545 | 104.4802 | [7 empty] | -2.1143 | -47.5404 | 0.344 | 2.9273e+18 | 0.3345 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 768 |  | 89.4822 | 29.9968 | 465.9999 | [7 empty] | -4.3713 | -110.0449 | 39.3962 | 2.9273e+18 | 8.9377 | [6 empty] | 39.4139 | 16.5622 | 195.8181 | [5 empty] | -4.1944 | -70.6491 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 39.8422 | 16.8616 | 195.5873 | [7 empty] | -3.9822 | -70.9056 | 0.3329 | 4.391e+18 | 0.1806 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 896 |  | 122.1388 | 40.6958 | 644.5504 | [7 empty] | -5.7209 | -129.9232 | 31.7023 | 2.9273e+18 | 7.0291 | [6 empty] | 68.6369 | 28.2548 | 349.6811 | [5 empty] | -6.3805 | -98.2277 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 69.2331 | 28.675 | 349.1539 | [7 empty] | -6.129 | -98.4109 | 0.3112 | 2.9273e+18 | 0.1807 | [22 empty] | 2
128 | 0 | 1023 |  | 159.2456 | 53.0339 | 847.4553 | [7 empty] | -7.0184 | -148.664 | 17.8222 | 4.391e+18 | 4.474 | [6 empty] | 118.4907 | 48.2021 | 612.1681 | [5 empty] | -8.9024 | -130.9416 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 119.2234 | 48.8023 | 609.587 | [7 empty] | -8.5435 | -130.9315 | 0.359 | 4.391e+18 | 0.2057 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 0 |  | 6.1444 | 7.3404 | 1.4557 | [7 empty] | 0.7805 | 10.4065 | 5.461 | 3036.1671 | 5.6576 | [6 empty] | 3.7359 | 4.3574 | 1.5884 | [5 empty] | 0.3573 | 4.9619 | 3479.8264 | [5 empty] | 4.0232 | 4.398 | 1.9743 | [7 empty] | 1.1347 | 4.2429 | 1.059 | 3619.6248 | 2.1142 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 256 |  | 13.7297 | 9.9158 | 41.6815 | [7 empty] | -1.136 | -26.3967 | 18.2533 | 4.391e+18 | 10.024 | [6 empty] | 5.8756 | 5.2135 | 12.8542 | [5 empty] | -0.587 | -8.1517 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 6.0111 | 5.2921 | 13.0831 | [7 empty] | -0.4732 | -8.3196 | 0.2029 | 2.9273e+18 | 0.366 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 384 |  | 24.7979 | 13.5118 | 103.2514 | [7 empty] | -2.7386 | -50.2975 | 31.2106 | 2.9273e+18 | 10.8395 | [6 empty] | 8.8037 | 6.3851 | 28.2709 | [5 empty] | -1.3765 | -19.1167 | 4.391e+18 | [5 empty] | 9.0435 | 6.4849 | 28.0832 | [7 empty] | -0.9395 | -19.0593 | 0.4407 | 4.391e+18 | 0.5732 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 512 |  | 41.3851 | 18.9214 | 194.4966 | [7 empty] | -4.0227 | -72.271 | 39.2007 | 2.9273e+18 | 10.9106 | [6 empty] | 14.2052 | 8.5463 | 56.7107 | [5 empty] | -2.3837 | -33.1045 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 14.5344 | 8.6577 | 57.6518 | [7 empty] | -2.1998 | -33.5353 | 0.4683 | 4.391e+18 | 0.2746 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 640 |  | 63.1485 | 26.0357 | 313.3485 | [7 empty] | -5.1296 | -92.9101 | 42.2142 | 4.391e+18 | 10.2389 | [6 empty] | 23.84 | 12.4014 | 107.4391 | [5 empty] | -3.6522 | -50.7218 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.053 | 12.4628 | 107.7605 | [7 empty] | -3.4893 | -50.8526 | 0.2089 | 2.9273e+18 | 0.1472 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 768 |  | 90.9144 | 35.1137 | 465.7591 | [7 empty] | -6.3024 | -113.3032 | 40.6791 | 2.9273e+18 | 9.0755 | [6 empty] | 40.7075 | 19.1503 | 196.249 | [5 empty] | -5.2303 | -72.6382 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 41.0052 | 19.3496 | 195.704 | [7 empty] | -5.0082 | -72.67 | 0.2244 | 2.9273e+18 | 0.1508 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 896 |  | 123.6012 | 45.8505 | 644.4567 | [7 empty] | -7.372 | -132.5775 | 33.0974 | 4.391e+18 | 7.0799 | [6 empty] | 69.9305 | 30.8429 | 350.1121 | [5 empty] | -7.1631 | -99.4807 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.5989 | 31.2416 | 349.9749 | [7 empty] | -6.8747 | -99.6326 | 0.3259 | 4.391e+18 | 0.1788 | [22 empty] | 2
128 | 128 | 1023 |  | 160.7019 | 58.2864 | 847.184 | [7 empty] | -8.48 | -150.8506 | 19.1856 | 4.391e+18 | 4.2236 | [6 empty] | 119.7843 | 50.7903 | 612.599 | [5 empty] | -9.4824 | -131.6912 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 120.8205 | 51.5874 | 612.5938 | [7 empty] | -9.2547 | -131.8943 | 0.3052 | 2.9273e+18 | 0.2253 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 0 |  | 11.3488 | 25.0937 | 3.183 | [7 empty] | -25.3237 | 30.3102 | 24.9535 | 3640.1995 | 12.7164 | [6 empty] | 6.6851 | 10.258 | 2.5709 | [5 empty] | -6.6632 | 13.7433 | 3588.3388 | [5 empty] | 6.9242 | 10.3011 | 2.8213 | [7 empty] | -5.9799 | 13.27 | 0.8312 | 3613.5187 | 0.7601 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 128 |  | 13.0469 | 25.9126 | 12.1377 | [7 empty] | -24.2865 | 19.699 | 20.9935 | 4642.4026 | 12.7108 | [6 empty] | 7.3375 | 10.519 | 6.0057 | [5 empty] | -6.5529 | 8.4632 | 4584.5112 | [5 empty] | 7.4136 | 10.4754 | 6.2037 | [7 empty] | -6.2463 | 8.0569 | 0.5089 | 4646.1543 | 0.5069 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 256 |  | 19.0225 | 27.9897 | 43.3999 | [7 empty] | -20.6433 | -8.2962 | 15.8468 | 14963.3628 | 11.797 | [6 empty] | 8.8248 | 11.1141 | 13.8367 | [5 empty] | -6.3877 | -1.3754 | 8481.656 | [5 empty] | 9.0279 | 11.1801 | 13.7692 | [7 empty] | -5.8701 | -1.2663 | 0.5289 | 8273.3194 | 0.6844 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 384 |  | 30.0957 | 31.6385 | 104.9327 | [7 empty] | -17.5199 | -41.6222 | 28.5776 | 4.391e+18 | 11.5419 | [6 empty] | 11.7529 | 12.2857 | 29.2534 | [5 empty] | -6.2656 | -15.354 | 4.391e+18 | [5 empty] | 12.087 | 12.451 | 28.6156 | [7 empty] | -5.5037 | -14.7105 | 0.9973 | 4.391e+18 | 1.0009 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 512 |  | 46.6802 | 37.0751 | 196.0906 | [7 empty] | -15.3561 | -70.434 | 39.148 | 2.9273e+18 | 11.8293 | [6 empty] | 17.1545 | 14.4469 | 57.6932 | [5 empty] | -6.3401 | -32.3383 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.5482 | 14.6835 | 58.2511 | [7 empty] | -6.0734 | -32.5039 | 0.3139 | 4.391e+18 | 0.3236 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 640 |  | 68.4617 | 44.2411 | 314.9504 | [7 empty] | -14.1298 | -94.5675 | 43.3937 | 4.391e+18 | 11.3638 | [6 empty] | 26.7892 | 18.3019 | 108.4216 | [5 empty] | -6.754 | -51.8052 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.135 | 18.5283 | 108.4704 | [7 empty] | -6.5154 | -51.7846 | 0.2395 | 4.391e+18 | 0.217 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 768 |  | 96.2157 | 53.3694 | 467.2598 | [7 empty] | -13.6468 | -116.5593 | 42.6724 | 2.9273e+18 | 10.3474 | [6 empty] | 43.6568 | 25.0509 | 197.2315 | [5 empty] | -7.6023 | -74.3171 | 4.391e+18 | [5 empty] | 43.9926 | 25.4311 | 195.6754 | [7 empty] | -7.3331 | -74.0084 | 0.4096 | 2.9273e+18 | 0.2442 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 896 |  | 128.9208 | 64.1979 | 645.9084 | [7 empty] | -13.552 | -136.3546 | 35.6466 | 4.391e+18 | 8.3993 | [6 empty] | 72.8798 | 36.7435 | 351.0946 | [5 empty] | -8.9418 | -101.0074 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.4666 | 37.373 | 350.0323 | [7 empty] | -8.7627 | -100.9386 | 0.1919 | 2.9273e+18 | 0.2343 | [22 empty] | 2
128 | 256 | 1023 |  | 166.1434 | 76.9918 | 848.7625 | [7 empty] | -13.8854 | -154.6445 | 22.0469 | 2.9273e+18 | 5.2597 | [6 empty] | 122.7336 | 56.6908 | 613.5815 | [5 empty] | -10.7992 | -132.8147 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 123.4899 | 57.528 | 610.3889 | [7 empty] | -10.4835 | -132.624 | 0.3689 | 4.391e+18 | 0.2541 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 0 |  | 20.9108 | 57.8238 | 6.3788 | [7 empty] | -49.3365 | 49.0809 | 41.4935 | 3766.5156 | 16.3025 | [6 empty] | 12.4913 | 21.8743 | 4.5051 | [5 empty] | -15.8931 | 24.5198 | 3625.5816 | [5 empty] | 12.6076 | 21.8715 | 4.7024 | [7 empty] | -15.5988 | 24.2056 | 0.4305 | 3640.3651 | 0.2326 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 128 |  | 22.7401 | 59.0771 | 15.3704 | [7 empty] | -48.4009 | 41.6732 | 39.2145 | 4163.6364 | 16.4865 | [6 empty] | 13.1437 | 22.1353 | 7.9399 | [5 empty] | -15.6121 | 20.1634 | 4045.4366 | [5 empty] | 13.251 | 22.2737 | 7.9487 | [7 empty] | -15.5811 | 20.2764 | 0.1172 | 4036.9264 | 0.0918 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 256 |  | 28.7438 | 61.267 | 46.5972 | [7 empty] | -44.2223 | 18.5294 | 30.0554 | 6148.2021 | 16.1152 | [6 empty] | 14.631 | 22.7304 | 15.7709 | [5 empty] | -15.0578 | 11.2659 | 5263.3357 | [5 empty] | 14.832 | 22.8525 | 16.1703 | [7 empty] | -14.8675 | 10.9175 | 0.3969 | 5314.9222 | 0.2819 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 384 |  | 39.8457 | 65.032 | 108.0967 | [7 empty] | -38.9463 | -15.5719 | 27.6998 | 22125.9395 | 15.7731 | [6 empty] | 17.5591 | 23.902 | 31.1876 | [5 empty] | -14.2312 | -3.0643 | 9541.3428 | [5 empty] | 17.5493 | 24.0353 | 31.0214 | [7 empty] | -14.4408 | -2.7496 | 0.3782 | 9398.833 | 0.3492 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 512 |  | 56.4306 | 70.5373 | 199.1765 | [7 empty] | -33.8605 | -50.1049 | 34.4238 | 4.391e+18 | 15.5261 | [6 empty] | 22.9606 | 26.0632 | 59.6274 | [5 empty] | -13.2755 | -22.5141 | 4.391e+18 | [5 empty] | 23.2417 | 26.1239 | 59.7318 | [7 empty] | -12.8279 | -22.5688 | 0.4509 | 4.391e+18 | 0.5323 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 640 |  | 78.2215 | 77.7697 | 317.9687 | [7 empty] | -29.8154 | -80.6164 | 38.946 | 4.391e+18 | 16.2649 | [6 empty] | 32.5954 | 29.9182 | 110.3558 | [5 empty] | -12.4666 | -45.748 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.705 | 29.992 | 109.5534 | [7 empty] | -12.2238 | -45.3726 | 0.4471 | 4.391e+18 | 0.2121 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 768 |  | 105.9919 | 87.0023 | 470.2478 | [7 empty] | -26.8999 | -107.9777 | 39.1967 | 4.391e+18 | 15.24 | [6 empty] | 49.4629 | 36.6672 | 199.1657 | [5 empty] | -12.0963 | -71.684 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.6441 | 37.0407 | 195.8476 | [7 empty] | -11.7167 | -70.6481 | 1.1033 | 4.391e+18 | 0.332 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 896 |  | 138.6883 | 97.9744 | 648.6305 | [7 empty] | -24.9036 | -131.4869 | 33.4232 | 2.9273e+18 | 13.3669 | [6 empty] | 78.6859 | 48.3598 | 353.0288 | [5 empty] | -12.3634 | -100.5054 | 4.391e+18 | [5 empty] | 79.0783 | 48.7984 | 351.8397 | [7 empty] | -12.1897 | -100.2295 | 0.326 | 2.9273e+18 | 0.1588 | [22 empty] | 2
128 | 384 | 1023 |  | 176.216 | 111.4426 | 852.1269 | [7 empty] | -23.8751 | -152.1351 | 21.648 | 2.9273e+18 | 10.7937 | [6 empty] | 128.5397 | 68.3071 | 615.5157 | [5 empty] | -13.3537 | -133.216 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 129.2809 | 69.0697 | 614.362 | [7 empty] | -13.1752 | -133.0555 | 0.24 | 2.9273e+18 | 0.1981 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 0 |  | 35.2081 | 106.783 | 11.1514 | [7 empty] | -70.3943 | 66.3019 | 53.1741 | 3810.0948 | 19.0075 | [6 empty] | 23.2021 | 43.3034 | 8.0732 | [5 empty] | -26.1863 | 36.753 | 3641.0902 | [5 empty] | 23.0128 | 43.3597 | 8.4037 | [7 empty] | -26.7701 | 36.5369 | 0.6225 | 3671.8217 | 0.3939 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 128 |  | 37.1326 | 108.3761 | 20.1631 | [7 empty] | -69.685 | 60.9176 | 51.6769 | 4018.7159 | 19.2423 | [6 empty] | 23.8545 | 43.5644 | 11.5081 | [5 empty] | -25.9068 | 33.4593 | 3843.3295 | [5 empty] | 23.6731 | 43.8545 | 11.5815 | [7 empty] | -26.7412 | 33.6809 | 0.8634 | 3859.0145 | 0.3661 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 256 |  | 43.1908 | 110.7678 | 51.3927 | [7 empty] | -66.1101 | 42.7791 | 43.9675 | 4896.3956 | 19.252 | [6 empty] | 25.3418 | 44.1595 | 19.339 | [5 empty] | -25.3141 | 26.3831 | 4364.8915 | [5 empty] | 25.6643 | 44.6295 | 19.3411 | [7 empty] | -25.2925 | 26.6864 | 0.304 | 4345.5972 | 0.1968 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 384 |  | 54.3075 | 114.5913 | 112.88 | [7 empty] | -60.7593 | 12.7517 | 36.4767 | 7758.2409 | 19.3923 | [6 empty] | 28.2699 | 45.3311 | 34.7557 | [5 empty] | -24.3028 | 13.9651 | 5690.025 | [5 empty] | 28.7203 | 45.9958 | 33.5898 | [7 empty] | -24.0535 | 15.3438 | 1.4011 | 5497.7973 | 0.7781 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 512 |  | 70.9085 | 120.1772 | 203.9092 | [7 empty] | -54.6884 | -21.7155 | 35.9985 | 26362.2881 | 19.0441 | [6 empty] | 33.6714 | 47.4923 | 63.1956 | [5 empty] | -22.8482 | -4.9198 | 10082.4245 | [5 empty] | 33.9565 | 48.1169 | 61.7433 | [7 empty] | -22.8255 | -3.4992 | 1.4207 | 9483.2411 | 0.8564 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 640 |  | 92.6839 | 127.4373 | 322.6197 | [7 empty] | -48.9958 | -55.3329 | 37.5699 | 4.391e+18 | 18.981 | [6 empty] | 43.3062 | 51.3473 | 113.9239 | [5 empty] | -21.1048 | -30.1618 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 43.2732 | 51.8001 | 113.2076 | [7 empty] | -21.5101 | -29.4403 | 0.8275 | 2.1955e+18 | 0.5989 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 768 |  | 120.503 | 136.782 | 474.9432 | [7 empty] | -44.1233 | -87.2556 | 36.5423 | 4.391e+18 | 20.7224 | [6 empty] | 60.1738 | 58.0963 | 202.7338 | [5 empty] | -19.427 | -60.3217 | 4.391e+18 | [5 empty] | 60.4385 | 58.5009 | 203.8449 | [7 empty] | -19.629 | -60.4147 | 0.2224 | 4.391e+18 | 0.1744 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 896 |  | 153.2483 | 147.912 | 653.2983 | [7 empty] | -40.2702 | -115.2327 | 30.7185 | 4.391e+18 | 20.269 | [6 empty] | 89.3968 | 69.7889 | 356.5969 | [5 empty] | -18.2426 | -93.8221 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.747 | 70.631 | 354.8414 | [7 empty] | -18.3106 | -93.1023 | 0.723 | 4.391e+18 | 0.2744 | [22 empty] | 2
128 | 512 | 1023 |  | 190.9048 | 161.8928 | 856.8212 | [7 empty] | -37.6733 | -139.5216 | 21.9282 | 2.9273e+18 | 18.1813 | [6 empty] | 139.2506 | 89.7362 | 619.0838 | [5 empty] | -17.8804 | -130.083 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 140.9939 | 91.6085 | 620.4364 | [7 empty] | -17.8212 | -129.822 | 0.2677 | 2.9273e+18 | 0.4126 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 0 |  | 54.7144 | 173.5816 | 17.6523 | [7 empty] | -89.6712 | 82.5078 | 61.036 | 3829.6329 | 20.5924 | [6 empty] | 42.3071 | 81.5266 | 14.4377 | [5 empty] | -37.5953 | 50.6724 | 3648.3596 | [5 empty] | 42.5343 | 81.3412 | 14.5509 | [7 empty] | -37.0543 | 50.4402 | 0.5887 | 3645.5234 | 0.1797 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 128 |  | 56.6554 | 175.2381 | 26.6707 | [7 empty] | -89.0825 | 78.3599 | 59.8392 | 3956.5547 | 20.7603 | [6 empty] | 42.9595 | 81.7876 | 17.8725 | [5 empty] | -37.3655 | 48.2585 | 3753.3652 | [5 empty] | 43.0845 | 81.5965 | 17.4715 | [7 empty] | -36.9041 | 48.4041 | 0.4838 | 3735.1075 | 0.2428 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 256 |  | 62.7257 | 177.6814 | 57.8978 | [7 empty] | -86.1138 | 63.9462 | 53.5478 | 4452.2134 | 20.8635 | [6 empty] | 44.4468 | 82.3827 | 25.7035 | [5 empty] | -36.8616 | 42.9319 | 4008.9786 | [5 empty] | 45.0428 | 82.3847 | 25.4031 | [7 empty] | -35.8784 | 43.0009 | 0.9856 | 3982.1538 | 0.4 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 384 |  | 73.8354 | 181.5028 | 119.3167 | [7 empty] | -81.3031 | 38.5801 | 45.6885 | 5763.1517 | 21.1227 | [6 empty] | 47.3749 | 83.5543 | 41.1202 | [5 empty] | -35.9438 | 33.1061 | 4585.3832 | [5 empty] | 47.6811 | 83.6872 | 41.0738 | [7 empty] | -35.6048 | 33.1517 | 0.3421 | 4573.6639 | 0.1461 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 512 |  | 90.4316 | 187.0911 | 210.3219 | [7 empty] | -75.3096 | 7.0153 | 42.0294 | 9129.6921 | 21.2543 | [6 empty] | 52.7764 | 85.7155 | 69.56 | [5 empty] | -34.4712 | 16.9501 | 5962.6886 | [5 empty] | 53.2277 | 85.993 | 69.8014 | [7 empty] | -34.1319 | 16.9157 | 0.341 | 5953.2264 | 0.1561 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 640 |  | 112.2222 | 194.3709 | 329.03 | [7 empty] | -69.0826 | -26.2771 | 41.4606 | 26845.2495 | 20.2288 | [6 empty] | 62.4112 | 89.5706 | 120.2884 | [5 empty] | -32.3895 | -6.9742 | 10362.0735 | [5 empty] | 62.5982 | 89.9374 | 118.9701 | [7 empty] | -32.2864 | -6.1724 | 0.8084 | 10080.2209 | 0.4038 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 768 |  | 140.0085 | 203.7155 | 481.2282 | [7 empty] | -63.1597 | -59.9969 | 39.4877 | 4.391e+18 | 19.715 | [6 empty] | 79.2788 | 96.3195 | 209.0983 | [5 empty] | -29.8552 | -38.7817 | 2.1955e+18 | [5 empty] | 79.453 | 96.8626 | 208.3455 | [7 empty] | -29.9849 | -38.2071 | 0.589 | 1.0978e+18 | 0.2879 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 896 |  | 172.7825 | 214.9033 | 659.6696 | [7 empty] | -57.9981 | -90.9774 | 33.7689 | 4.391e+18 | 21.58 | [6 empty] | 108.5018 | 108.0121 | 362.9614 | [5 empty] | -27.2901 | -76.929 | 4.391e+18 | [5 empty] | 108.6362 | 108.7405 | 358.3224 | [7 empty] | -27.1545 | -75.484 | 1.4513 | 4.391e+18 | 0.21 | [22 empty] | 2
128 | 640 | 1023 |  | 210.5044 | 228.9962 | 863.3968 | [7 empty] | -53.9927 | -118.6064 | 28.7263 | 4.391e+18 | 21.8512 | [6 empty] | 158.3556 | 127.9594 | 625.4483 | [5 empty] | -25.2692 | -119.004 | 4.391e+18 | [5 empty] | 158.9334 | 129.3251 | 622.2219 | [7 empty] | -25.3035 | -118.0292 | 0.9754 | 4.391e+18 | 0.3021 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 0 |  | 79.6929 | 259.1053 | 25.9753 | [7 empty] | -107.676 | 97.8958 | 65.165 | 3839.8857 | 16.865 | [6 empty] | 75.7542 | 148.4439 | 25.58 | [5 empty] | -50.4652 | 66.6965 | 3652.0351 | [5 empty] | 75.8775 | 148.0354 | 26.0856 | [7 empty] | -50.0846 | 66.269 | 0.5723 | 3658.4353 | 0.1647 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 128 |  | 81.5681 | 260.5321 | 34.9705 | [7 empty] | -107.1348 | 94.5412 | 64.0865 | 3924.4648 | 16.9604 | [6 empty] | 76.4066 | 148.7049 | 29.0148 | [5 empty] | -50.2891 | 64.9497 | 3709.0411 | [5 empty] | 77.1049 | 149.0433 | 29.3077 | [7 empty] | -49.7573 | 64.8119 | 0.5494 | 3706.3893 | 0.1552 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 256 |  | 87.591 | 262.8275 | 66.1567 | [7 empty] | -104.6333 | 82.8087 | 58.9071 | 4242.3745 | 17.1089 | [6 empty] | 77.8939 | 149.3 | 36.8458 | [5 empty] | -49.8962 | 61.0393 | 3843.7552 | [5 empty] | 78.2427 | 149.4523 | 38.1373 | [7 empty] | -49.7528 | 60.4077 | 0.6477 | 3865.3228 | 0.2503 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 384 |  | 98.6383 | 266.5328 | 127.4483 | [7 empty] | -100.4453 | 61.4596 | 51.8854 | 5005.1387 | 17.5212 | [6 empty] | 80.822 | 150.4716 | 52.2625 | [5 empty] | -49.1555 | 53.6205 | 4129.5328 | [5 empty] | 81.2984 | 150.6596 | 53.2569 | [7 empty] | -48.8672 | 53.1544 | 0.5481 | 4144.8205 | 0.1658 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 512 |  | 115.1991 | 272.0376 | 218.3519 | [7 empty] | -94.9155 | 33.5059 | 47.5885 | 6576.493 | 18.0125 | [6 empty] | 86.2235 | 152.6329 | 80.7023 | [5 empty] | -47.8932 | 40.8253 | 4736.4667 | [5 empty] | 86.6164 | 152.9794 | 81.7078 | [7 empty] | -47.819 | 40.4789 | 0.3543 | 4755.3279 | 0.1332 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 640 |  | 136.9819 | 279.3025 | 337.0525 | [7 empty] | -88.795 | 2.3417 | 46.5384 | 10162.8605 | 17.9438 | [6 empty] | 95.8583 | 156.4879 | 131.4307 | [5 empty] | -45.9286 | 20.4607 | 6139.1013 | [5 empty] | 96.9516 | 157.6414 | 129.7699 | [7 empty] | -45.4129 | 21.4851 | 1.1469 | 6032.4173 | 0.496 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 768 |  | 164.7391 | 288.5748 | 489.1938 | [7 empty] | -82.5203 | -30.9498 | 44.9114 | 27598.6042 | 16.1751 | [6 empty] | 112.7258 | 163.2369 | 220.2406 | [5 empty] | -43.1737 | -9.2963 | 10510.6182 | [5 empty] | 113.4228 | 163.9021 | 219.6984 | [7 empty] | -42.8966 | -8.882 | 0.4984 | 10366.7143 | 0.1997 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 896 |  | 197.4998 | 299.7016 | 667.7357 | [7 empty] | -76.6626 | -63.008 | 39.5175 | 2.1955e+18 | 16.2899 | [6 empty] | 141.9488 | 174.9295 | 374.1037 | [5 empty] | -39.7865 | -48.803 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 142.5522 | 175.4069 | 374.6328 | [7 empty] | -39.6256 | -48.7587 | 0.1668 | 1.0978e+18 | 0.0975 | [22 empty] | 2
128 | 768 | 1023 |  | 235.1665 | 313.5319 | 871.445 | [7 empty] | -71.647 | -92.7118 | 35.5116 | 4.391e+18 | 20.2105 | [6 empty] | 191.8026 | 194.8768 | 636.5906 | [5 empty] | -36.2869 | -95.9884 | 4.391e+18 | [5 empty] | 192.8633 | 196.5656 | 633.0456 | [7 empty] | -36.1245 | -94.7836 | 1.2158 | 4.391e+18 | 0.2193 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 0 |  | 109.8493 | 362.3309 | 36.0152 | [7 empty] | -124.4686 | 112.4004 | 65.1151 | 3845.7237 | 12.67 | [6 empty] | 133.7012 | 264.378 | 44.884 | [5 empty] | -65.2398 | 85.3464 | 3653.9886 | [5 empty] | 134.8428 | 265.0527 | 45.3029 | [7 empty] | -64.6658 | 85.2283 | 0.586 | 3651.2572 | 0.1421 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 128 |  | 111.6101 | 363.3695 | 44.9498 | [7 empty] | -123.9533 | 109.5935 | 64.1332 | 3905.8697 | 12.7516 | [6 empty] | 134.3536 | 264.639 | 48.3188 | [5 empty] | -65.1091 | 84.0901 | 3685.7996 | [5 empty] | 135.8306 | 265.5261 | 48.5427 | [7 empty] | -64.3509 | 84.0597 | 0.7588 | 3678.8458 | 0.2055 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 256 |  | 117.586 | 365.5273 | 76.0873 | [7 empty] | -121.8242 | 99.8221 | 59.9566 | 4127.4338 | 13.0306 | [6 empty] | 135.8409 | 265.2341 | 56.1498 | [5 empty] | -64.8147 | 81.2555 | 3759.7958 | [5 empty] | 137.0267 | 265.9883 | 56.9108 | [7 empty] | -64.2797 | 81.0411 | 0.5764 | 3760.3357 | 0.1374 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 384 |  | 128.6468 | 369.2173 | 137.4501 | [7 empty] | -118.1865 | 81.6415 | 54.2535 | 4631.7702 | 13.7334 | [6 empty] | 138.769 | 266.4057 | 71.5665 | [5 empty] | -64.2492 | 75.792 | 3911.6866 | [5 empty] | 139.4621 | 267.3752 | 72.8419 | [7 empty] | -64.2734 | 75.5308 | 0.2624 | 3921.9165 | 0.1332 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 512 |  | 145.1617 | 374.6042 | 228.3369 | [7 empty] | -113.2139 | 57.0739 | 50.7704 | 5570.5353 | 14.6234 | [6 empty] | 144.1705 | 268.567 | 100.0063 | [5 empty] | -63.2523 | 66.1002 | 4215.0113 | [5 empty] | 144.7748 | 269.1992 | 102.1395 | [7 empty] | -63.2535 | 65.5046 | 0.5957 | 4237.1772 | 0.2006 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 640 |  | 166.9172 | 381.8134 | 346.9453 | [7 empty] | -107.4714 | 28.6593 | 50.5627 | 7292.548 | 15.3158 | [6 empty] | 153.8053 | 272.422 | 150.7346 | [5 empty] | -61.6102 | 49.9511 | 4839.1227 | [5 empty] | 155.3122 | 273.5107 | 149.9354 | [7 empty] | -60.9239 | 50.3727 | 0.8054 | 4809.5534 | 0.2816 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 768 |  | 194.658 | 390.9641 | 499.1013 | [7 empty] | -101.2609 | -2.966 | 50.4283 | 11210.6611 | 14.9919 | [6 empty] | 170.6728 | 279.171 | 239.5446 | [5 empty] | -59.0948 | 24.6933 | 6253.5846 | [5 empty] | 171.7738 | 280.226 | 239.9354 | [7 empty] | -58.8244 | 24.83 | 0.303 | 6236.6691 | 0.1318 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 896 |  | 227.3217 | 401.8083 | 677.5303 | [7 empty] | -95.1521 | -34.6213 | 45.5981 | 26978.2806 | 11.7898 | [6 empty] | 199.8958 | 290.8636 | 393.4076 | [5 empty] | -55.5795 | -11.9676 | 10591.651 | [5 empty] | 201.7067 | 293.1567 | 389.7144 | [7 empty] | -55.1393 | -10.4906 | 1.5412 | 10240.163 | 0.5828 | [22 empty] | 2
128 | 896 | 1023 |  | 264.7832 | 414.9802 | 881.1813 | [7 empty] | -89.5482 | -65.0907 | 38.5925 | 1.0978e+18 | 13.4168 | [6 empty] | 249.7496 | 310.8109 | 655.8946 | [5 empty] | -51.2613 | -60.2437 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 251.4511 | 312.9619 | 649.8037 | [7 empty] | -50.7629 | -58.5727 | 1.7437 | 1731432.4219 | 0.38 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 0 |  | 146.0462 | 485.7589 | 47.9338 | [7 empty] | -140.5343 | 126.4555 | 61.3858 | 3848.4262 | 9.5886 | [6 empty] | 232.5574 | 462.159 | 77.8162 | [5 empty] | -82.2926 | 107.0617 | 3655.0563 | [5 empty] | 235.0668 | 462.7619 | 77.9978 | [7 empty] | -81.0221 | 106.9048 | 1.2801 | 3646.2183 | 0.2612 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 128 |  | 147.6671 | 486.3036 | 56.7989 | [7 empty] | -140.0334 | 124.0487 | 60.5399 | 3893.0585 | 9.6936 | [6 empty] | 233.2098 | 462.4201 | 81.251 | [5 empty] | -82.197 | 106.1595 | 3673.1923 | [5 empty] | 235.4197 | 462.827 | 82.1804 | [7 empty] | -81.0804 | 105.8008 | 1.1728 | 3669.8606 | 0.2064 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 256 |  | 153.5031 | 488.029 | 87.7861 | [7 empty] | -138.1677 | 115.7564 | 57.3806 | 4055.2194 | 10.1401 | [6 empty] | 234.6971 | 463.0152 | 89.082 | [5 empty] | -81.9805 | 104.1147 | 3715.017 | [5 empty] | 236.3916 | 463.0879 | 89.8975 | [7 empty] | -81.0475 | 103.7727 | 0.9937 | 3712.8495 | 0.1716 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 384 |  | 164.4827 | 491.5796 | 148.9001 | [7 empty] | -135.0061 | 100.1791 | 53.4459 | 4411.5687 | 11.1636 | [6 empty] | 237.6252 | 464.1867 | 104.4987 | [5 empty] | -81.5602 | 100.1383 | 3799.3394 | [5 empty] | 239.4934 | 464.9679 | 105.5099 | [7 empty] | -80.7982 | 99.8689 | 0.8083 | 3798.2721 | 0.1484 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 512 |  | 180.9757 | 496.9714 | 239.6646 | [7 empty] | -130.5919 | 78.6325 | 51.8098 | 5037.5002 | 12.4619 | [6 empty] | 243.0268 | 466.348 | 132.9385 | [5 empty] | -80.8051 | 92.9687 | 3962.0889 | [5 empty] | 244.7745 | 466.6959 | 134.8918 | [7 empty] | -80.0261 | 92.4091 | 0.9592 | 3967.5758 | 0.1653 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 640 |  | 202.698 | 504.1062 | 358.1269 | [7 empty] | -125.3177 | 53.0145 | 53.5089 | 6075.3188 | 13.656 | [6 empty] | 252.6615 | 470.203 | 183.6668 | [5 empty] | -79.5195 | 80.6864 | 4277.1807 | [5 empty] | 255.0351 | 471.0952 | 182.9116 | [7 empty] | -78.4448 | 80.8581 | 1.0883 | 4260.1202 | 0.2742 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 768 |  | 230.3501 | 512.9534 | 510.3469 | [7 empty] | -119.3815 | 23.5538 | 55.9652 | 7976.6138 | 14.522 | [6 empty] | 269.5291 | 476.952 | 272.4768 | [5 empty] | -77.4412 | 60.6093 | 4914.2698 | [5 empty] | 272.3728 | 477.7214 | 270.2958 | [7 empty] | -76.0392 | 61.046 | 1.4684 | 4878.0829 | 0.3922 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 896 |  | 263.0698 | 523.7203 | 689.1697 | [7 empty] | -113.3311 | -6.8419 | 53.3516 | 11895.4396 | 13.4193 | [6 empty] | 298.7521 | 488.6446 | 426.3398 | [5 empty] | -74.2857 | 29.5153 | 6343.3669 | [5 empty] | 301.0996 | 489.8275 | 428.2098 | [7 empty] | -73.5793 | 29.2762 | 0.7457 | 6342.3791 | 0.1823 | [22 empty] | 2
128 | 1023 | 1023 |  | 300.1649 | 535.7675 | 892.4828 | [7 empty] | -107.437 | -37.0646 | 43.4956 | 25277.1104 | 8.4164 | [6 empty] | 348.6059 | 508.5919 | 688.8268 | [5 empty] | -69.9207 | -15.0556 | 10636.5612 | [5 empty] | 351.1778 | 510.1489 | 686.9761 | [7 empty] | -69.1249 | -14.5161 | 0.9614 | 10491.1788 | 0.2359 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 128 |  | 21.0469 | 9.3929 | 10.4804 | [7 empty] | 38.0806 | -5.0154 | 28.7656 | 2244.3827 | 10.8876 | [6 empty] | 6.4963 | 3.784 | 4.7513 | [5 empty] | 9.4731 | -2.0027 | 4952.9352 | [5 empty] | 6.3465 | 3.8698 | 4.7477 | [7 empty] | 8.8121 | -1.7995 | 0.6916 | 5040.4332 | 0.9145 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 256 |  | 27.431 | 11.5227 | 42.5887 | [7 empty] | 25.4595 | -28.3701 | 26.5915 | 7.3183e+17 | 11.1032 | [6 empty] | 7.9837 | 4.3791 | 12.5823 | [5 empty] | 7.084 | -9.1491 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 7.9059 | 4.5165 | 13.097 | [7 empty] | 6.3598 | -9.4442 | 0.7819 | 6.4036e+17 | 0.7971 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 384 |  | 38.5226 | 15.0859 | 105.582 | [7 empty] | 14.9961 | -52.4761 | 34.9913 | 2.9273e+18 | 11.6095 | [6 empty] | 10.9118 | 5.5507 | 27.999 | [5 empty] | 4.7683 | -19.013 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 11.0861 | 5.808 | 27.9732 | [7 empty] | 4.8309 | -19.1917 | 0.1894 | 2.9273e+18 | 0.4515 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 512 |  | 55.1741 | 20.4951 | 197.7682 | [7 empty] | 8.9172 | -74.299 | 42.1896 | 2.9273e+18 | 11.6234 | [6 empty] | 16.3133 | 7.7119 | 56.4388 | [5 empty] | 2.5666 | -32.5901 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 16.5089 | 7.8979 | 57.2291 | [7 empty] | 2.4463 | -33.0446 | 0.4701 | 2.9273e+18 | 0.2158 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 640 |  | 77.2168 | 27.6991 | 317.7144 | [7 empty] | 5.0613 | -94.7761 | 44.8619 | 2.9273e+18 | 11.0478 | [6 empty] | 25.9481 | 11.567 | 107.1671 | [5 empty] | 0.265 | -50.1713 | 4.391e+18 | [5 empty] | 25.6265 | 11.6492 | 104.0965 | [7 empty] | 0.4009 | -49.5437 | 0.6422 | 4.391e+18 | 0.3744 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 768 |  | 104.9833 | 36.7454 | 470.7568 | [7 empty] | 1.9377 | -114.8884 | 42.8759 | 2.9273e+18 | 9.9269 | [6 empty] | 42.8156 | 18.3159 | 195.9771 | [5 empty] | -2.188 | -72.2114 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 43.0259 | 18.5068 | 194.0975 | [7 empty] | -1.8291 | -72.0536 | 0.3921 | 4.391e+18 | 0.2124 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 896 |  | 137.4436 | 47.3903 | 647.8152 | [7 empty] | -0.376 | -133.7473 | 34.8347 | 2.9273e+18 | 7.9668 | [6 empty] | 72.0386 | 30.0085 | 349.8401 | [5 empty] | -4.8415 | -99.1999 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 72.3867 | 30.3722 | 347.6987 | [7 empty] | -4.5503 | -99.1231 | 0.3011 | 2.9273e+18 | 0.1856 | [22 empty] | 2
256 | 0 | 1023 |  | 174.6199 | 59.7916 | 850.6487 | [7 empty] | -2.3963 | -151.8358 | 21.0003 | 4.391e+18 | 5.2455 | [6 empty] | 121.8924 | 49.9559 | 612.3271 | [5 empty] | -7.7337 | -131.5251 | 4.391e+18 | [5 empty] | 122.3842 | 50.3909 | 609.6937 | [7 empty] | -7.4238 | -131.4325 | 0.3234 | 2.9273e+18 | 0.159 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 0 |  | 21.1047 | 13.9449 | 1.5402 | [7 empty] | 34.2809 | 13.9739 | 26.7783 | 2244.3827 | 12.1438 | [6 empty] | 7.1376 | 6.1111 | 1.7474 | [5 empty] | 8.5125 | 6.6892 | 2244.3827 | [5 empty] | 7.2714 | 6.1705 | 2.1925 | [7 empty] | 8.4731 | 5.9996 | 0.6907 | 2500.7281 | 0.8565 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 128 |  | 22.7611 | 14.5353 | 10.9382 | [7 empty] | 29.4207 | 2.114 | 22.0018 | 2587.8992 | 11.7317 | [6 empty] | 7.79 | 6.3721 | 5.1822 | [5 empty] | 7.4249 | 1.5988 | 4241.4962 | [5 empty] | 7.7525 | 6.3322 | 5.2489 | [7 empty] | 7.3471 | 1.4448 | 0.1725 | 4306.3923 | 0.2018 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 256 |  | 29.148 | 16.6984 | 42.937 | [7 empty] | 20.8757 | -23.9318 | 22.5605 | 38414.2697 | 12.0604 | [6 empty] | 9.2773 | 6.9672 | 13.0132 | [5 empty] | 5.644 | -7.2894 | 12771.6738 | [5 empty] | 9.3185 | 7.0215 | 13.1587 | [7 empty] | 5.5608 | -7.3735 | 0.1183 | 12953.8757 | 0.1163 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 384 |  | 40.2052 | 20.2602 | 105.7379 | [7 empty] | 12.1527 | -51.6241 | 33.459 | 2.9273e+18 | 12.4155 | [6 empty] | 12.2054 | 8.1388 | 28.4299 | [5 empty] | 3.5108 | -19.3005 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 12.2779 | 8.1803 | 28.705 | [7 empty] | 3.4943 | -19.4677 | 0.168 | 2.9273e+18 | 0.0805 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 512 |  | 56.8532 | 25.6806 | 197.8283 | [7 empty] | 6.6902 | -75.2938 | 41.6322 | 4.391e+18 | 12.1383 | [6 empty] | 17.6069 | 10.3001 | 56.8697 | [5 empty] | 1.3199 | -34.0095 | 4.391e+18 | [5 empty] | 17.8778 | 10.4104 | 57.055 | [7 empty] | 1.6181 | -34.1156 | 0.3166 | 2.9273e+18 | 0.2297 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 640 |  | 78.8085 | 32.8699 | 317.3429 | [7 empty] | 3.1769 | -96.3315 | 44.6832 | 2.9273e+18 | 11.3559 | [6 empty] | 27.2417 | 14.1551 | 107.5981 | [5 empty] | -0.8678 | -51.8317 | 4.391e+18 | [5 empty] | 27.2182 | 14.1692 | 106.1823 | [7 empty] | -0.6024 | -51.4637 | 0.4537 | 4.391e+18 | 0.1985 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 768 |  | 106.6055 | 41.9464 | 470.503 | [7 empty] | 0.3062 | -116.6198 | 43.1504 | 2.9273e+18 | 10.1377 | [6 empty] | 44.1092 | 20.9041 | 196.408 | [5 empty] | -3.1337 | -73.6067 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.3135 | 21.0572 | 195.2896 | [7 empty] | -2.8643 | -73.4743 | 0.3002 | 4.391e+18 | 0.1579 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 896 |  | 139.0889 | 52.6213 | 647.6503 | [7 empty] | -1.8094 | -135.4043 | 35.4142 | 2.9273e+18 | 8.1008 | [6 empty] | 73.3322 | 32.5967 | 350.2711 | [5 empty] | -5.585 | -100.192 | 4.391e+18 | [5 empty] | 73.9407 | 32.9321 | 350.4118 | [7 empty] | -5.3263 | -100.3221 | 0.2896 | 2.9273e+18 | 0.149 | [22 empty] | 2
256 | 128 | 1023 |  | 176.3626 | 65.1614 | 850.7839 | [7 empty] | -3.6932 | -153.3775 | 21.7072 | 2.9273e+18 | 5.1856 | [6 empty] | 123.186 | 52.544 | 612.758 | [5 empty] | -8.2976 | -132.1642 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 123.8606 | 53.1785 | 611.452 | [7 empty] | -8.0903 | -132.1876 | 0.2086 | 2.9273e+18 | 0.1867 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 0 |  | 26.3942 | 31.7278 | 3.2678 | [7 empty] | 2.8752 | 30.7279 | 16.195 | 1914.289 | 11.6762 | [6 empty] | 10.0868 | 12.0117 | 2.7299 | [5 empty] | 1.0538 | 14.6357 | 3111.2278 | [5 empty] | 10.3035 | 12.0007 | 2.9564 | [7 empty] | 1.7439 | 14.1479 | 0.845 | 3121.4576 | 0.9203 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 128 |  | 28.1089 | 32.5382 | 12.6897 | [7 empty] | 1.7619 | 20.9335 | 11.3779 | 3545.8781 | 9.9099 | [6 empty] | 10.7392 | 12.2727 | 6.1647 | [5 empty] | 0.6917 | 9.606 | 3900.7501 | [5 empty] | 10.8213 | 12.3064 | 6.0815 | [7 empty] | 0.9306 | 9.7413 | 0.2746 | 3861.5953 | 0.3175 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 384 |  | 45.5688 | 38.3897 | 107.3875 | [7 empty] | -1.7678 | -38.95 | 24.8944 | 2.9273e+18 | 12.5407 | [6 empty] | 15.1546 | 14.0394 | 29.4124 | [5 empty] | -1.0129 | -14.0671 | 35164.27 | [5 empty] | 15.3884 | 14.1897 | 28.9676 | [7 empty] | -0.5347 | -13.5609 | 0.6963 | 27577.4126 | 0.5678 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 512 |  | 62.1744 | 43.8272 | 199.2518 | [7 empty] | -3.6786 | -68.864 | 37.3699 | 4.391e+18 | 12.5776 | [6 empty] | 20.5562 | 16.2006 | 57.8522 | [5 empty] | -2.2697 | -31.5207 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 21.0196 | 16.5458 | 57.1999 | [7 empty] | -1.6763 | -30.932 | 0.8358 | 2.9273e+18 | 0.5776 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 640 |  | 84.216 | 51.0996 | 319.0345 | [7 empty] | -5.0479 | -94.1299 | 42.5991 | 2.9273e+18 | 12.1487 | [6 empty] | 30.1909 | 20.0556 | 108.5806 | [5 empty] | -3.712 | -51.5517 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 30.2993 | 20.1229 | 108.024 | [7 empty] | -3.5018 | -51.3464 | 0.2938 | 4.391e+18 | 0.1569 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 768 |  | 111.9902 | 60.218 | 472.0047 | [7 empty] | -6.4607 | -116.922 | 42.4929 | 2.9273e+18 | 11.1608 | [6 empty] | 47.0585 | 26.8046 | 197.3905 | [5 empty] | -5.3603 | -74.4433 | 4.391e+18 | [5 empty] | 47.2721 | 27.0528 | 196.617 | [7 empty] | -5.2173 | -74.2605 | 0.2322 | 2.9273e+18 | 0.1412 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 896 |  | 144.4903 | 70.9869 | 649.1804 | [7 empty] | -7.5848 | -136.962 | 35.6864 | 4.391e+18 | 9.2335 | [6 empty] | 76.2815 | 38.4972 | 351.2536 | [5 empty] | -7.2925 | -101.2768 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 76.7764 | 39.0705 | 350.3246 | [7 empty] | -7.1569 | -101.1798 | 0.1667 | 4.391e+18 | 0.2105 | [22 empty] | 2
256 | 256 | 1023 |  | 181.9024 | 83.9599 | 852.4179 | [7 empty] | -8.8176 | -155.4845 | 22.4196 | 2.9273e+18 | 6.176 | [6 empty] | 126.1353 | 58.4445 | 613.7405 | [5 empty] | -9.5823 | -133.078 | 4.391e+18 | [5 empty] | 126.7264 | 59.2205 | 610.4415 | [7 empty] | -9.3195 | -132.8367 | 0.3568 | 2.9273e+18 | 0.2361 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 0 |  | 35.9942 | 64.4677 | 6.4534 | [7 empty] | -28.0365 | 48.7454 | 30.2313 | 3367.0103 | 15.1895 | [6 empty] | 15.893 | 23.628 | 4.6641 | [5 empty] | -9.4892 | 24.8722 | 3394.6189 | [5 empty] | 15.9933 | 23.6309 | 4.8823 | [7 empty] | -9.2851 | 24.5577 | 0.375 | 3411.3498 | 0.2283 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 128 |  | 37.836 | 65.6818 | 15.8994 | [7 empty] | -28.0294 | 41.5133 | 27.9175 | 3719.309 | 15.1022 | [6 empty] | 16.5454 | 23.889 | 8.0989 | [5 empty] | -9.4385 | 20.6862 | 3768.6665 | [5 empty] | 16.3038 | 23.7474 | 8.2097 | [7 empty] | -9.872 | 20.4838 | 0.4785 | 3802.9136 | 0.3644 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 256 |  | 44.2584 | 68.0355 | 47.8424 | [7 empty] | -25.8898 | 19.3397 | 18.0719 | 5289.4703 | 14.7538 | [6 empty] | 18.0327 | 24.4841 | 15.9299 | [5 empty] | -9.3449 | 12.0692 | 4820.161 | [5 empty] | 18.269 | 24.6277 | 15.9141 | [7 empty] | -8.9935 | 12.1782 | 0.3679 | 4787.4413 | 0.3099 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 384 |  | 55.3209 | 71.746 | 110.5022 | [7 empty] | -24.0908 | -14.0062 | 19.1139 | 13167.1727 | 15.1492 | [6 empty] | 20.9608 | 25.6557 | 31.3466 | [5 empty] | -9.2286 | -1.9871 | 8128.9592 | [5 empty] | 20.8759 | 25.647 | 30.5488 | [7 empty] | -9.1664 | -1.2914 | 0.6985 | 7865.8232 | 0.5574 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 512 |  | 71.9534 | 77.2627 | 202.3522 | [7 empty] | -22.074 | -48.2449 | 29.8228 | 4.391e+18 | 15.3816 | [6 empty] | 26.3623 | 27.8169 | 59.7864 | [5 empty] | -9.1621 | -21.3622 | 164679.3934 | [5 empty] | 26.4688 | 27.8654 | 60.6478 | [7 empty] | -9.249 | -21.8633 | 0.5085 | 614432.3563 | 0.2254 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 640 |  | 93.9608 | 84.5613 | 321.9013 | [7 empty] | -20.3061 | -79.0034 | 35.9295 | 4.391e+18 | 15.479 | [6 empty] | 35.9971 | 31.672 | 110.5148 | [5 empty] | -9.2738 | -44.8096 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 36.0142 | 31.7708 | 107.8545 | [7 empty] | -8.8043 | -43.613 | 1.2854 | 4.391e+18 | 0.4554 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 768 |  | 121.7917 | 93.8184 | 474.993 | [7 empty] | -19.2539 | -106.857 | 36.9865 | 4.391e+18 | 14.6908 | [6 empty] | 52.8646 | 38.4209 | 199.3247 | [5 empty] | -9.7165 | -71.1214 | 4.391e+18 | [5 empty] | 53.0089 | 38.8255 | 196.0858 | [7 empty] | -9.3993 | -70.0569 | 1.1108 | 4.391e+18 | 0.3238 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 896 |  | 154.3552 | 104.7553 | 652.2079 | [7 empty] | -18.5356 | -130.6033 | 31.3377 | 4.391e+18 | 13.1025 | [6 empty] | 82.0876 | 50.1135 | 353.1878 | [5 empty] | -10.6255 | -100.2804 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 82.2715 | 50.669 | 350.2824 | [7 empty] | -10.5051 | -99.6582 | 0.6337 | 2.9273e+18 | 0.2349 | [22 empty] | 2
256 | 384 | 1023 |  | 191.9948 | 118.4755 | 855.5343 | [7 empty] | -18.5059 | -151.5273 | 19.4268 | 4.391e+18 | 10.7125 | [6 empty] | 131.9414 | 70.0608 | 615.6747 | [5 empty] | -12.0895 | -133.1908 | 4.391e+18 | [5 empty] | 132.1871 | 70.7803 | 609.9402 | [7 empty] | -11.7979 | -132.5108 | 0.7399 | 4.391e+18 | 0.2425 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 0 |  | 50.3269 | 113.4448 | 11.2346 | [7 empty] | -54.2028 | 65.8309 | 43.8568 | 3582.9095 | 18.4436 | [6 empty] | 26.6038 | 45.0571 | 8.2322 | [5 empty] | -21.2667 | 36.8718 | 3521.9558 | [5 empty] | 27.4617 | 45.7496 | 8.3309 | [7 empty] | -20.4475 | 37.0395 | 0.8362 | 3500.5755 | 0.471 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 128 |  | 52.2631 | 114.9965 | 20.703 | [7 empty] | -53.9366 | 60.4114 | 42.3653 | 3782.8081 | 18.6042 | [6 empty] | 27.2562 | 45.3181 | 11.6671 | [5 empty] | -21.0865 | 33.659 | 3712.498 | [5 empty] | 28.0542 | 45.9985 | 11.5225 | [7 empty] | -20.3351 | 34.0847 | 0.8636 | 3674.6179 | 0.5383 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 256 |  | 58.7611 | 117.5513 | 52.6649 | [7 empty] | -51.1936 | 42.6381 | 34.3849 | 4571.9875 | 18.518 | [6 empty] | 28.7435 | 45.9132 | 19.498 | [5 empty] | -20.7045 | 26.7404 | 4199.8497 | [5 empty] | 29.3794 | 46.7278 | 19.8515 | [7 empty] | -20.6303 | 26.9338 | 0.2072 | 4194.3839 | 0.2432 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 384 |  | 69.8306 | 121.3205 | 115.2539 | [7 empty] | -47.8104 | 13.1379 | 27.7928 | 7009.8586 | 18.9369 | [6 empty] | 31.6716 | 47.0848 | 34.9147 | [5 empty] | -20.0533 | 14.5464 | 5415.4715 | [5 empty] | 32.3456 | 47.9298 | 34.325 | [7 empty] | -19.7548 | 15.5642 | 1.0607 | 5284.397 | 0.6246 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 512 |  | 86.4657 | 126.8694 | 207.1005 | [7 empty] | -43.7244 | -20.8004 | 29.7263 | 17935.6449 | 19.0614 | [6 empty] | 37.0731 | 49.246 | 63.3546 | [5 empty] | -19.1211 | -4.1172 | 9190.9491 | [5 empty] | 37.6529 | 49.951 | 63.0983 | [7 empty] | -18.9329 | -3.4428 | 0.7002 | 8919.7611 | 0.4342 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 640 |  | 108.5098 | 134.2759 | 326.7278 | [7 empty] | -39.7352 | -54.1537 | 33.0334 | 4.391e+18 | 19.0355 | [6 empty] | 46.7079 | 53.101 | 114.0829 | [5 empty] | -18.0217 | -29.2593 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 47.3841 | 53.8706 | 112.7562 | [7 empty] | -17.6169 | -28.1026 | 1.2255 | 136433.7959 | 0.4371 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 768 |  | 136.333 | 143.5868 | 479.6421 | [7 empty] | -36.4192 | -86.0648 | 32.8821 | 4.391e+18 | 19.9719 | [6 empty] | 63.5755 | 59.85 | 202.8928 | [5 empty] | -17.0183 | -59.516 | 4.391e+18 | [5 empty] | 64.374 | 60.5268 | 202.4182 | [7 empty] | -16.6111 | -58.9843 | 0.6697 | 2.9273e+18 | 0.3402 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 896 |  | 168.9106 | 154.6368 | 656.8109 | [7 empty] | -33.7437 | -113.943 | 26.9669 | 4.391e+18 | 19.1192 | [6 empty] | 92.7985 | 71.5426 | 356.7559 | [5 empty] | -16.4425 | -93.2578 | 4.391e+18 | [5 empty] | 93.6535 | 72.5929 | 356.2678 | [7 empty] | -16.3454 | -92.7182 | 0.5482 | 4.391e+18 | 0.2689 | [22 empty] | 2
256 | 512 | 1023 |  | 206.7316 | 168.9531 | 860.1991 | [7 empty] | -32.1185 | -138.3075 | 17.7392 | 4.391e+18 | 16.9104 | [6 empty] | 142.6523 | 91.4899 | 619.2428 | [5 empty] | -16.5667 | -129.7738 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 143.9249 | 93.2183 | 619.0164 | [7 empty] | -16.604 | -129.319 | 0.4563 | 4.391e+18 | 0.4075 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 0 |  | 69.8466 | 180.1731 | 17.7255 | [7 empty] | -76.9703 | 82.0327 | 53.2257 | 3685.8575 | 20.1099 | [6 empty] | 45.7088 | 83.2803 | 14.5967 | [5 empty] | -33.9465 | 50.6969 | 3584.3498 | [5 empty] | 45.5182 | 83.0178 | 14.6068 | [7 empty] | -33.9815 | 50.5953 | 0.1075 | 3587.3189 | 0.0745 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 128 |  | 71.8006 | 181.7996 | 27.1957 | [7 empty] | -76.6119 | 77.7931 | 52.0117 | 3811.8994 | 20.2304 | [6 empty] | 46.3612 | 83.5413 | 18.0315 | [5 empty] | -33.7581 | 48.3182 | 3686.0553 | [5 empty] | 46.2786 | 83.3778 | 17.6806 | [7 empty] | -33.6616 | 48.4891 | 0.1963 | 3675.0345 | 0.1324 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 256 |  | 78.3355 | 184.461 | 59.1514 | [7 empty] | -73.9772 | 63.4827 | 45.4739 | 4280.1696 | 20.2527 | [6 empty] | 47.8485 | 84.1364 | 25.8625 | [5 empty] | -33.3446 | 43.0654 | 3933.0286 | [5 empty] | 48.1223 | 84.139 | 25.6788 | [7 empty] | -32.8922 | 43.1277 | 0.4567 | 3919.3337 | 0.1945 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 384 |  | 89.4367 | 188.2638 | 121.8817 | [7 empty] | -70.3059 | 38.2767 | 38.0337 | 5509.6533 | 20.569 | [6 empty] | 50.7766 | 85.308 | 41.2792 | [5 empty] | -32.5911 | 33.3623 | 4487.2851 | [5 empty] | 50.7138 | 85.4043 | 41.1819 | [7 empty] | -32.7633 | 33.4918 | 0.2155 | 4484.1389 | 0.074 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 512 |  | 106.0691 | 193.8411 | 213.6465 | [7 empty] | -65.5645 | 7.1641 | 35.6746 | 8476.1833 | 20.9408 | [6 empty] | 56.1781 | 87.4693 | 69.719 | [5 empty] | -31.3812 | 17.371 | 5797.3598 | [5 empty] | 56.3378 | 87.7436 | 70.3492 | [7 empty] | -31.5118 | 17.1779 | 0.2332 | 5823.8241 | 0.1251 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 640 |  | 128.0591 | 201.1814 | 333.0834 | [7 empty] | -60.494 | -25.7578 | 36.4041 | 20668.0363 | 20.0291 | [6 empty] | 65.8129 | 91.3243 | 120.4474 | [5 empty] | -29.6704 | -6.3887 | 9828.9521 | [5 empty] | 66.2256 | 91.947 | 117.8844 | [7 empty] | -29.3273 | -4.9063 | 1.5216 | 9364.9947 | 0.7486 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 768 |  | 155.8817 | 210.5143 | 486.0259 | [7 empty] | -55.7593 | -59.2712 | 35.2321 | 4.391e+18 | 19.3356 | [6 empty] | 82.6805 | 98.0733 | 209.2573 | [5 empty] | -27.5924 | -38.1069 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 82.6037 | 98.4174 | 209.3477 | [7 empty] | -27.9418 | -37.9126 | 0.3997 | 1.0978e+18 | 0.28 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 896 |  | 188.467 | 221.6051 | 663.1401 | [7 empty] | -51.5795 | -89.8707 | 29.3902 | 4.391e+18 | 20.5317 | [6 empty] | 111.9035 | 109.7659 | 363.1204 | [5 empty] | -25.5113 | -76.2975 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.0805 | 110.9284 | 360.9324 | [7 empty] | -25.0101 | -75.2692 | 1.1439 | 4.391e+18 | 0.3658 | [22 empty] | 2
256 | 640 | 1023 |  | 226.2885 | 235.9945 | 866.509 | [7 empty] | -48.4356 | -117.3579 | 24.5312 | 4.391e+18 | 20.2303 | [6 empty] | 161.7573 | 129.7132 | 625.6073 | [5 empty] | -23.9322 | -118.527 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.6626 | 131.0215 | 621.0511 | [7 empty] | -23.6108 | -117.3862 | 1.1853 | 4.391e+18 | 0.2873 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 0 |  | 94.8398 | 265.6237 | 26.0531 | [7 empty] | -97.4162 | 97.4498 | 58.3768 | 3742.0439 | 16.2373 | [6 empty] | 79.1559 | 150.1976 | 25.739 | [5 empty] | -47.8036 | 66.6856 | 3616.6605 | [5 empty] | 79.9637 | 150.4192 | 25.636 | [7 empty] | -47.0192 | 66.683 | 0.7844 | 3605.0528 | 0.2555 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 128 |  | 96.7441 | 267.0546 | 35.496 | [7 empty] | -96.9993 | 93.9968 | 57.266 | 3827.5131 | 16.3062 | [6 empty] | 79.8083 | 150.4587 | 29.1738 | [5 empty] | -47.6445 | 64.9537 | 3672.6712 | [5 empty] | 80.7721 | 150.7378 | 28.7371 | [7 empty] | -46.6878 | 65.1144 | 0.9702 | 3652.784 | 0.3576 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 256 |  | 103.2037 | 269.523 | 67.3861 | [7 empty] | -94.6062 | 82.244 | 51.8358 | 4135.3308 | 16.3827 | [6 empty] | 81.2956 | 151.0538 | 37.0048 | [5 empty] | -47.2896 | 61.0758 | 3804.9317 | [5 empty] | 81.8894 | 151.1943 | 37.3443 | [7 empty] | -46.7563 | 60.8677 | 0.5725 | 3803.9682 | 0.1509 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 384 |  | 114.2948 | 273.3386 | 129.9477 | [7 empty] | -91.1215 | 60.9264 | 45.0817 | 4874.9131 | 16.8466 | [6 empty] | 84.2237 | 152.2253 | 52.4215 | [5 empty] | -46.6203 | 53.7152 | 4085.0871 | [5 empty] | 85.039 | 152.8464 | 52.4499 | [7 empty] | -46.1587 | 53.8223 | 0.4738 | 4074.4776 | 0.1929 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 512 |  | 130.8691 | 278.7911 | 221.6506 | [7 empty] | -86.3868 | 33.2336 | 41.6403 | 6359.1116 | 17.4873 | [6 empty] | 89.6252 | 154.3866 | 80.8613 | [5 empty] | -45.4792 | 41.0104 | 4678.426 | [5 empty] | 90.5489 | 155.3076 | 80.3041 | [7 empty] | -45.0667 | 41.5082 | 0.6465 | 4645.5662 | 0.2925 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 640 |  | 152.9211 | 286.2148 | 341.2705 | [7 empty] | -81.0383 | 2.3507 | 41.63 | 9607.7533 | 17.6883 | [6 empty] | 99.26 | 158.2416 | 131.5897 | [5 empty] | -43.702 | 20.7642 | 6040.9521 | [5 empty] | 99.6297 | 158.8013 | 132.1991 | [7 empty] | -43.7649 | 20.7382 | 0.068 | 6045.8647 | 0.082 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 768 |  | 180.6885 | 295.4249 | 494.0627 | [7 empty] | -75.6256 | -30.6872 | 40.7478 | 22924.4174 | 15.9326 | [6 empty] | 116.1275 | 164.9906 | 220.3996 | [5 empty] | -41.2086 | -8.8732 | 10198.4164 | [5 empty] | 117.1983 | 166.0931 | 218.0659 | [7 empty] | -40.688 | -7.7283 | 1.2576 | 9867.3977 | 0.5128 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 896 |  | 213.2738 | 306.4669 | 671.2419 | [7 empty] | -70.5406 | -62.2431 | 35.2668 | 2.1955e+18 | 15.7007 | [6 empty] | 145.3505 | 176.6832 | 374.2627 | [5 empty] | -38.1436 | -48.3083 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 145.9492 | 177.3571 | 375.8868 | [7 empty] | -38.1888 | -48.4367 | 0.1362 | 1.0978e+18 | 0.0893 | [22 empty] | 2
256 | 768 | 1023 |  | 250.9929 | 320.4702 | 874.6111 | [7 empty] | -66.2228 | -91.7244 | 31.4647 | 4.391e+18 | 19.1151 | [6 empty] | 195.2043 | 196.6305 | 636.7496 | [5 empty] | -34.9869 | -95.5119 | 4.391e+18 | [5 empty] | 195.5072 | 197.6456 | 636.399 | [7 empty] | -35.226 | -95.0693 | 0.5031 | 4.391e+18 | 0.2166 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 0 |  | 125.1259 | 368.9926 | 36.0935 | [7 empty] | -115.9426 | 112.0212 | 59.0114 | 3774.669 | 11.9039 | [6 empty] | 137.1029 | 266.1317 | 45.043 | [5 empty] | -63.3153 | 85.3246 | 3634.0581 | [5 empty] | 138.809 | 266.8453 | 44.8029 | [7 empty] | -62.2449 | 85.3873 | 1.0722 | 3620.5098 | 0.3066 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 128 |  | 126.8819 | 369.9707 | 45.4856 | [7 empty] | -115.4983 | 109.1053 | 57.9873 | 3836.2663 | 11.9629 | [6 empty] | 137.7553 | 266.3928 | 48.4778 | [5 empty] | -63.1916 | 84.0746 | 3665.5552 | [5 empty] | 139.604 | 267.7607 | 48.0043 | [7 empty] | -62.3222 | 84.3734 | 0.9194 | 3649.6429 | 0.3219 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 256 |  | 133.3085 | 372.3213 | 77.3413 | [7 empty] | -113.3743 | 99.262 | 53.5783 | 4053.7752 | 12.1769 | [6 empty] | 139.2426 | 266.9879 | 56.3088 | [5 empty] | -62.9131 | 81.2539 | 3738.8035 | [5 empty] | 140.8138 | 268.199 | 56.3977 | [7 empty] | -62.2456 | 81.3525 | 0.6747 | 3730.0276 | 0.2175 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 384 |  | 144.3397 | 375.9541 | 139.9323 | [7 empty] | -110.1818 | 81.0035 | 48.0845 | 4551.4949 | 12.9319 | [6 empty] | 142.1707 | 268.1594 | 71.7255 | [5 empty] | -62.3779 | 75.8164 | 3889.0856 | [5 empty] | 142.9628 | 268.8882 | 72.1095 | [7 empty] | -62.1342 | 75.7885 | 0.2454 | 3888.1375 | 0.0854 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 512 |  | 160.8849 | 381.3627 | 231.4842 | [7 empty] | -105.7395 | 56.6258 | 45.3211 | 5459.6646 | 13.9483 | [6 empty] | 147.5722 | 270.3207 | 100.1653 | [5 empty] | -61.4344 | 66.1682 | 4188.9349 | [5 empty] | 148.6138 | 271.4949 | 101.7591 | [7 empty] | -61.3203 | 65.8587 | 0.3299 | 4200.3318 | 0.1385 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 640 |  | 182.8694 | 388.5943 | 350.9723 | [7 empty] | -100.4858 | 28.3689 | 46.048 | 7103.2266 | 14.8372 | [6 empty] | 157.207 | 274.1757 | 150.8936 | [5 empty] | -59.8797 | 50.0845 | 4804.8978 | [5 empty] | 158.2327 | 275.3576 | 152.0468 | [7 empty] | -59.761 | 49.9828 | 0.1562 | 4809.3916 | 0.1051 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 768 |  | 210.5845 | 397.6983 | 503.7361 | [7 empty] | -94.9233 | -3.0311 | 46.7063 | 10723.204 | 14.7931 | [6 empty] | 174.0745 | 280.9247 | 239.7036 | [5 empty] | -57.4973 | 24.9112 | 6195.7267 | [5 empty] | 175.2934 | 282.3597 | 238.1922 | [7 empty] | -57.1792 | 25.6761 | 0.8284 | 6133.3928 | 0.3177 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 896 |  | 243.142 | 408.6246 | 680.9426 | [7 empty] | -89.4324 | -34.1611 | 41.831 | 23318.388 | 11.4262 | [6 empty] | 203.2975 | 292.6173 | 393.5666 | [5 empty] | -54.1664 | -11.6633 | 10410.0374 | [5 empty] | 204.4781 | 294.3314 | 390.7854 | [7 empty] | -53.9479 | -10.5446 | 1.1399 | 10159.8602 | 0.4522 | [22 empty] | 2
256 | 896 | 1023 |  | 280.6764 | 421.904 | 884.3322 | [7 empty] | -84.3604 | -64.3921 | 34.5811 | 1.0978e+18 | 12.6307 | [6 empty] | 253.1513 | 312.5646 | 656.0536 | [5 empty] | -50.0743 | -59.8847 | 1.0978e+18 | [5 empty] | 254.7322 | 314.9613 | 652.987 | [7 empty] | -49.9225 | -58.6528 | 1.2413 | 539186.401 | 0.3393 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 0 |  | 161.675 | 492.5967 | 48.0252 | [7 empty] | -133.1868 | 126.1137 | 55.6524 | 3794.0224 | 8.6151 | [6 empty] | 235.9591 | 463.9128 | 77.9752 | [5 empty] | -80.9053 | 107.039 | 3643.6331 | [5 empty] | 238.5125 | 465.1142 | 78.1077 | [7 empty] | -79.828 | 106.9984 | 1.0781 | 3635.0546 | 0.2397 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 128 |  | 163.2323 | 492.9192 | 57.3079 | [7 empty] | -132.7133 | 123.5968 | 54.7579 | 3839.9318 | 8.7068 | [6 empty] | 236.6115 | 464.1738 | 81.41 | [5 empty] | -80.8127 | 106.1394 | 3661.6665 | [5 empty] | 238.808 | 465.1424 | 82.2623 | [7 empty] | -79.9076 | 105.9038 | 0.9352 | 3658.5602 | 0.176 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 256 |  | 169.644 | 495.2094 | 89.0732 | [7 empty] | -130.844 | 115.2478 | 51.463 | 4000.4187 | 9.119 | [6 empty] | 238.0989 | 464.7689 | 89.241 | [5 empty] | -80.6028 | 104.1006 | 3703.2509 | [5 empty] | 239.9895 | 465.5031 | 90.0728 | [7 empty] | -79.7971 | 103.8587 | 0.8412 | 3701.0155 | 0.1549 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 384 |  | 180.5337 | 498.5371 | 151.4289 | [7 empty] | -127.9737 | 99.5293 | 47.7821 | 4355.7093 | 10.2392 | [6 empty] | 241.0269 | 465.9405 | 104.6577 | [5 empty] | -80.1954 | 100.1356 | 3787.0754 | [5 empty] | 242.8535 | 466.4726 | 105.5353 | [7 empty] | -79.3647 | 99.8581 | 0.8759 | 3785.1546 | 0.1595 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 512 |  | 197.0904 | 503.9908 | 242.9066 | [7 empty] | -123.9212 | 78.0878 | 46.8876 | 4969.0363 | 11.6802 | [6 empty] | 246.4285 | 468.1017 | 133.0975 | [5 empty] | -79.4634 | 92.9857 | 3948.8157 | [5 empty] | 248.1891 | 468.2416 | 135.0229 | [7 empty] | -78.6052 | 92.3935 | 1.0427 | 3953.9287 | 0.1783 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 640 |  | 218.9799 | 510.9832 | 362.1994 | [7 empty] | -118.9613 | 52.5439 | 49.5467 | 5979.8764 | 13.0449 | [6 empty] | 256.0632 | 471.9567 | 183.8258 | [5 empty] | -78.2168 | 80.7354 | 4261.7922 | [5 empty] | 257.5635 | 472.1412 | 185.3507 | [7 empty] | -77.5213 | 80.2955 | 0.823 | 4266.0279 | 0.1479 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 768 |  | 246.6681 | 520.0604 | 514.9235 | [7 empty] | -113.5492 | 23.3375 | 52.832 | 7801.2853 | 14.126 | [6 empty] | 272.9308 | 478.7057 | 272.6358 | [5 empty] | -76.2014 | 60.7055 | 4894.0028 | [5 empty] | 275.6281 | 480.0804 | 269.6937 | [7 empty] | -75.0459 | 61.4487 | 1.3739 | 4850.9883 | 0.3995 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 896 |  | 279.1472 | 530.5853 | 692.267 | [7 empty] | -107.9445 | -6.5968 | 50.2666 | 11409.224 | 13.1795 | [6 empty] | 302.1538 | 490.3983 | 426.4988 | [5 empty] | -73.1406 | 29.672 | 6309.0637 | [5 empty] | 303.8491 | 491.0288 | 427.0935 | [7 empty] | -72.5202 | 29.5937 | 0.6253 | 6300.3034 | 0.1521 | [22 empty] | 2
256 | 1023 | 1023 |  | 316.4504 | 542.7791 | 895.9829 | [7 empty] | -102.4467 | -36.6714 | 40.0218 | 22722.3034 | 7.8653 | [6 empty] | 352.0076 | 510.3456 | 688.9858 | [5 empty] | -68.9056 | -14.837 | 10530.597 | [5 empty] | 354.2031 | 512.3202 | 684.8036 | [7 empty] | -68.2927 | -13.801 | 1.2037 | 10317.3334 | 0.3543 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 128 |  | 49.5566 | 21.9983 | 10.3933 | [7 empty] | 80.0722 | 3.83 | 55.8284 | 2244.3827 | 12.6381 | [6 empty] | 13.1932 | 7.2365 | 5.0643 | [5 empty] | 24.319 | 0.9324 | 2244.3827 | [5 empty] | 12.8506 | 7.2653 | 4.9379 | [7 empty] | 23.2045 | 1.3136 | 1.1779 | 2244.3827 | 0.7357 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 256 |  | 56.2101 | 24.2638 | 42.2137 | [7 empty] | 63.4508 | -20.539 | 45.0725 | 5763.58 | 12.6981 | [6 empty] | 14.6805 | 7.8316 | 12.8953 | [5 empty] | 20.2322 | -7.7451 | 6755.5031 | [5 empty] | 14.4063 | 7.9073 | 12.6764 | [7 empty] | 19.4408 | -7.3194 | 0.8987 | 6662.5528 | 0.6005 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 384 |  | 66.9923 | 27.6984 | 104.7676 | [7 empty] | 44.3449 | -49.8062 | 41.7838 | 6.4036e+17 | 13.172 | [6 empty] | 17.6086 | 9.0032 | 28.312 | [5 empty] | 15.3035 | -19.7649 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 17.3894 | 9.0858 | 28.133 | [7 empty] | 14.7433 | -19.5261 | 0.609 | 6.4036e+17 | 0.4117 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 512 |  | 83.4749 | 33.0302 | 196.8034 | [7 empty] | 30.8893 | -75.4215 | 45.6657 | 2.9273e+18 | 13.2372 | [6 empty] | 23.0101 | 11.1645 | 56.7518 | [5 empty] | 10.4436 | -34.5886 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 22.8272 | 11.2016 | 57.4358 | [7 empty] | 9.7892 | -34.8424 | 0.7019 | 2.9273e+18 | 0.3616 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 640 |  | 105.5114 | 40.2481 | 316.1182 | [7 empty] | 22.1649 | -97.5202 | 47.8631 | 2.9273e+18 | 12.7556 | [6 empty] | 32.6449 | 15.0195 | 107.4801 | [5 empty] | 6.0519 | -52.4509 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 32.1746 | 15.0045 | 106.2558 | [7 empty] | 5.7009 | -52.0761 | 0.5135 | 2.9273e+18 | 0.2861 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 768 |  | 133.0197 | 49.1929 | 468.4876 | [7 empty] | 15.5055 | -118.2388 | 46.0841 | 2.9273e+18 | 11.6804 | [6 empty] | 49.5125 | 21.7685 | 196.2901 | [5 empty] | 2.0778 | -74.1543 | 4.391e+18 | [5 empty] | 49.3357 | 21.788 | 195.4243 | [7 empty] | 2.0215 | -73.9956 | 0.1684 | 2.9273e+18 | 0.0848 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 896 |  | 165.6209 | 59.9036 | 645.7573 | [7 empty] | 10.8809 | -137.1927 | 38.675 | 4.391e+18 | 9.8135 | [6 empty] | 78.7355 | 33.4611 | 350.1531 | [5 empty] | -1.6775 | -100.6134 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 79.2442 | 33.7535 | 349.932 | [7 empty] | -1.42 | -100.6741 | 0.2645 | 2.9273e+18 | 0.1296 | [22 empty] | 2
384 | 0 | 1023 |  | 202.8802 | 72.3154 | 848.4566 | [7 empty] | 7.2204 | -155.0729 | 25.885 | 4.391e+18 | 7.0689 | [6 empty] | 128.5893 | 53.4084 | 612.6401 | [5 empty] | -5.3788 | -132.4611 | 4.391e+18 | [5 empty] | 129.4608 | 53.9267 | 612.7247 | [7 empty] | -5.1062 | -132.5787 | 0.2968 | 2.9273e+18 | 0.1543 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 0 |  | 50.1019 | 26.7612 | 1.702 | [7 empty] | 75.7321 | 18.5435 | 53.6399 | 2244.3827 | 13.9828 | [6 empty] | 13.8344 | 9.5636 | 2.0604 | [5 empty] | 22.8696 | 9.4442 | 2244.3827 | [5 empty] | 13.453 | 9.3505 | 2.3526 | [7 empty] | 21.8721 | 8.7906 | 1.1926 | 2244.3827 | 0.6175 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 128 |  | 51.6364 | 27.3064 | 10.8656 | [7 empty] | 70.0264 | 9.2846 | 49.1717 | 2244.3827 | 13.2774 | [6 empty] | 14.4868 | 9.8247 | 5.4953 | [5 empty] | 21.0841 | 4.5399 | 2244.3827 | [5 empty] | 14.3164 | 9.6853 | 5.1343 | [7 empty] | 21.2379 | 4.8697 | 0.364 | 2244.3827 | 0.4029 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 256 |  | 58.281 | 29.5906 | 42.5738 | [7 empty] | 57.1939 | -15.1409 | 40.6927 | 5154.287 | 13.5765 | [6 empty] | 15.9741 | 10.4198 | 13.3262 | [5 empty] | 17.8875 | -4.6094 | 5667.1571 | [5 empty] | 15.6332 | 10.2478 | 12.8769 | [7 empty] | 17.6049 | -4.2749 | 0.4379 | 5564.7183 | 0.3005 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 384 |  | 69.0262 | 33.0253 | 104.8929 | [7 empty] | 40.9337 | -45.8812 | 39.2106 | 1.3722e+17 | 13.9406 | [6 empty] | 18.9022 | 11.5913 | 28.7429 | [5 empty] | 13.69 | -17.6809 | 36215.86 | [5 empty] | 18.6016 | 11.443 | 28.855 | [7 empty] | 13.1581 | -17.8667 | 0.5634 | 45927.9263 | 0.2793 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 512 |  | 85.4635 | 38.3572 | 196.6951 | [7 empty] | 28.7324 | -73.2723 | 44.0494 | 2.9273e+18 | 13.8054 | [6 empty] | 24.3038 | 13.7526 | 57.1828 | [5 empty] | 9.2351 | -33.7729 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 24.3719 | 13.7788 | 56.8543 | [7 empty] | 9.4562 | -33.6074 | 0.2761 | 2.9273e+18 | 0.1291 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 640 |  | 107.4753 | 45.5796 | 315.8339 | [7 empty] | 20.5466 | -96.616 | 46.6943 | 4.391e+18 | 13.1575 | [6 empty] | 33.9385 | 17.6076 | 107.9111 | [5 empty] | 5.0492 | -52.5685 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 33.4 | 17.3838 | 107.0578 | [7 empty] | 4.714 | -52.3023 | 0.4281 | 2.9273e+18 | 0.1953 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 768 |  | 134.9392 | 54.5217 | 468.1288 | [7 empty] | 14.1496 | -118.1395 | 45.3371 | 4.391e+18 | 11.9806 | [6 empty] | 50.8061 | 24.3566 | 196.721 | [5 empty] | 1.2315 | -74.6818 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 50.4663 | 24.2071 | 194.7318 | [7 empty] | 1.3367 | -74.2679 | 0.427 | 2.9273e+18 | 0.1056 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 896 |  | 167.6069 | 65.279 | 645.5848 | [7 empty] | 9.7022 | -137.5274 | 38.3 | 2.9273e+18 | 10.0617 | [6 empty] | 80.0291 | 36.0492 | 350.5841 | [5 empty] | -2.3662 | -101.1784 | 4.391e+18 | [5 empty] | 80.5612 | 36.4065 | 350.5529 | [7 empty] | -2.1535 | -101.2379 | 0.2208 | 4.391e+18 | 0.1332 | [22 empty] | 2
384 | 128 | 1023 |  | 204.9902 | 77.8697 | 848.5764 | [7 empty] | 6.1396 | -155.6387 | 25.7318 | 2.9273e+18 | 7.2233 | [6 empty] | 129.8829 | 55.9965 | 613.071 | [5 empty] | -5.9166 | -132.906 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 130.8232 | 56.7331 | 612.8558 | [7 empty] | -5.6812 | -132.9949 | 0.2516 | 2.9273e+18 | 0.2012 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 0 |  | 55.5377 | 44.5906 | 3.4258 | [7 empty] | 42.9782 | 31.9857 | 32.8472 | 2244.3827 | 14.6175 | [6 empty] | 16.7837 | 15.4642 | 3.0429 | [5 empty] | 14.187 | 16.1742 | 2244.3827 | [5 empty] | 16.9195 | 15.4693 | 3.4401 | [7 empty] | 14.3455 | 15.5545 | 0.6396 | 2244.3827 | 0.6761 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 128 |  | 57.1218 | 45.3592 | 12.592 | [7 empty] | 40.1698 | 24.0975 | 29.6653 | 2244.3827 | 13.8722 | [6 empty] | 17.4361 | 15.7252 | 6.4777 | [5 empty] | 13.2777 | 11.5736 | 2978.9054 | [5 empty] | 17.7438 | 15.8792 | 6.3715 | [7 empty] | 13.8997 | 11.8074 | 0.6645 | 1870.7236 | 0.4166 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 256 |  | 63.8089 | 47.7451 | 44.3048 | [7 empty] | 34.7766 | 0.9674 | 23.3159 | 4442.3474 | 14.6603 | [6 empty] | 18.9234 | 16.3203 | 14.3087 | [5 empty] | 11.5098 | 2.4783 | 4705.2836 | [5 empty] | 19.0363 | 16.4336 | 14.7369 | [7 empty] | 11.3216 | 2.1362 | 0.3904 | 4802.4002 | 0.3223 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 384 |  | 74.5853 | 51.25 | 106.624 | [7 empty] | 25.8374 | -31.6648 | 26.3559 | 16134.9686 | 14.8372 | [6 empty] | 21.8515 | 17.4919 | 29.7254 | [5 empty] | 8.8893 | -11.4807 | 10753.2102 | [5 empty] | 21.8337 | 17.5832 | 30.4756 | [7 empty] | 8.3213 | -11.9723 | 0.7511 | 11341.3766 | 0.4377 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 512 |  | 90.9709 | 56.579 | 198.2834 | [7 empty] | 18.1712 | -63.1258 | 35.8382 | 2.9273e+18 | 14.6793 | [6 empty] | 27.253 | 19.6531 | 58.1653 | [5 empty] | 5.7155 | -29.5218 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 27.8966 | 19.997 | 57.8085 | [7 empty] | 6.5893 | -29.081 | 0.9787 | 2.9273e+18 | 0.556 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 640 |  | 112.9899 | 63.842 | 317.3912 | [7 empty] | 12.5445 | -90.2876 | 41.0297 | 2.9273e+18 | 14.0715 | [6 empty] | 36.8878 | 23.5082 | 108.8936 | [5 empty] | 2.3967 | -50.5326 | 4.391e+18 | [5 empty] | 37.0611 | 23.6451 | 108.8622 | [7 empty] | 2.5083 | -50.4546 | 0.1361 | 4.391e+18 | 0.0851 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 768 |  | 140.4582 | 72.8441 | 469.6785 | [7 empty] | 7.725 | -114.7872 | 41.4214 | 2.9273e+18 | 12.9909 | [6 empty] | 53.7553 | 30.2571 | 197.7035 | [5 empty] | -0.83 | -74.2588 | 4.391e+18 | [5 empty] | 54.1489 | 30.5723 | 196.2728 | [7 empty] | -0.4014 | -73.8678 | 0.5801 | 2.9273e+18 | 0.2471 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 896 |  | 173.11 | 83.6691 | 647.0403 | [7 empty] | 4.2777 | -136.062 | 35.5009 | 2.9273e+18 | 11.1456 | [6 empty] | 82.9783 | 41.9497 | 351.5666 | [5 empty] | -3.9727 | -101.5331 | 4.391e+18 | [5 empty] | 83.3722 | 42.3114 | 351.1572 | [7 empty] | -3.8289 | -101.462 | 0.1604 | 2.9273e+18 | 0.1252 | [22 empty] | 2
384 | 256 | 1023 |  | 210.6398 | 96.7316 | 850.169 | [7 empty] | 1.3149 | -155.3023 | 23.4344 | 2.9273e+18 | 8.2551 | [6 empty] | 132.8321 | 61.8971 | 614.0535 | [5 empty] | -7.1496 | -133.4499 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 133.759 | 62.9835 | 613.4554 | [7 empty] | -7.0617 | -133.4244 | 0.0915 | 2.9273e+18 | 0.2959 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 0 |  | 65.2116 | 77.3309 | 6.6123 | [7 empty] | 6.2664 | 48.5274 | 23.3886 | 1945.4479 | 16.0554 | [6 empty] | 22.5898 | 27.0805 | 4.9771 | [5 empty] | 1.8405 | 25.5614 | 3002.5911 | [5 empty] | 22.4274 | 26.8526 | 5.1959 | [7 empty] | 1.7933 | 25.1246 | 0.4393 | 3027.0986 | 0.2997 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 128 |  | 66.9527 | 78.5421 | 15.8299 | [7 empty] | 5.0591 | 42.3288 | 20.9599 | 3008.5904 | 15.5971 | [6 empty] | 23.2422 | 27.3415 | 8.412 | [5 empty] | 1.5598 | 21.663 | 3321.6729 | [5 empty] | 23.3951 | 27.2541 | 8.2042 | [7 empty] | 2.2328 | 21.7424 | 0.6777 | 3282.3121 | 0.5363 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 256 |  | 73.6549 | 81.0629 | 47.5043 | [7 empty] | 4.3296 | 22.4497 | 9.5239 | 4129.0904 | 14.4107 | [6 empty] | 24.7295 | 27.9366 | 16.2429 | [5 empty] | 0.9747 | 13.5362 | 4168.9981 | [5 empty] | 24.8768 | 27.7916 | 16.3116 | [7 empty] | 1.5961 | 13.2525 | 0.6831 | 4165.8015 | 0.7309 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 512 |  | 100.7716 | 89.9999 | 201.2426 | [7 empty] | -0.9297 | -42.5976 | 23.4437 | 84121.9727 | 16.3966 | [6 empty] | 33.0592 | 31.2694 | 60.0995 | [5 empty] | -1.3795 | -19.1582 | 20127.3086 | [5 empty] | 33.2683 | 31.3606 | 60.3932 | [7 empty] | -1.2014 | -19.2847 | 0.2184 | 20202.8907 | 0.2237 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 640 |  | 122.8849 | 97.3985 | 320.5157 | [7 empty] | -2.8019 | -73.8315 | 30.9241 | 2.9273e+18 | 15.998 | [6 empty] | 42.6939 | 35.1245 | 110.8278 | [5 empty] | -3.0897 | -42.9087 | 4.391e+18 | [5 empty] | 42.9082 | 35.4367 | 109.2772 | [7 empty] | -2.7758 | -42.005 | 0.9567 | 4.391e+18 | 0.3651 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 768 |  | 150.3945 | 106.5042 | 472.7758 | [7 empty] | -4.8448 | -102.6429 | 32.7573 | 2.9273e+18 | 15.3434 | [6 empty] | 59.5615 | 41.8735 | 199.6377 | [5 empty] | -5.0322 | -69.8862 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 59.6316 | 42.211 | 196.351 | [7 empty] | -4.6921 | -68.7919 | 1.1459 | 4.391e+18 | 0.3266 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 896 |  | 183.094 | 117.4995 | 650.1249 | [7 empty] | -6.3618 | -127.4581 | 27.7613 | 4.391e+18 | 13.9357 | [6 empty] | 88.7845 | 53.5661 | 353.5008 | [5 empty] | -7.1796 | -99.7089 | 4.391e+18 | [5 empty] | 89.0797 | 54.2138 | 350.4147 | [7 empty] | -6.9798 | -98.9863 | 0.7496 | 2.9273e+18 | 0.2598 | [22 empty] | 2
384 | 384 | 1023 |  | 220.8249 | 131.312 | 853.3198 | [7 empty] | -8.0673 | -149.2052 | 16.2255 | 2.9273e+18 | 11.6021 | [6 empty] | 138.6383 | 73.5134 | 615.9877 | [5 empty] | -9.5803 | -133.0504 | 4.391e+18 | [5 empty] | 139.134 | 74.154 | 613.0547 | [7 empty] | -9.3219 | -132.6563 | 0.4712 | 4.391e+18 | 0.1865 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 0 |  | 79.5554 | 126.2397 | 11.3779 | [7 empty] | -26.2291 | 65.1594 | 31.3449 | 3199.8919 | 18.7096 | [6 empty] | 33.3007 | 48.5096 | 8.5452 | [5 empty] | -12.2045 | 37.1271 | 3308.0487 | [5 empty] | 33.0642 | 48.5232 | 8.7248 | [7 empty] | -12.7681 | 37.0458 | 0.5694 | 3328.4617 | 0.3283 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 128 |  | 81.3791 | 127.7897 | 20.6156 | [7 empty] | -26.7193 | 60.3175 | 30.0112 | 3370.6013 | 18.6954 | [6 empty] | 33.9531 | 48.7706 | 11.9801 | [5 empty] | -12.1882 | 34.0589 | 3480.5633 | [5 empty] | 33.6569 | 48.7717 | 11.9677 | [7 empty] | -12.7949 | 34.1576 | 0.6148 | 3492.6934 | 0.2997 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 256 |  | 88.1314 | 130.4514 | 52.2679 | [7 empty] | -25.5364 | 43.906 | 21.2293 | 4006.8382 | 18.234 | [6 empty] | 35.4404 | 49.3657 | 19.8111 | [5 empty] | -12.1561 | 27.4242 | 3914.9458 | [5 empty] | 35.5051 | 49.7463 | 19.6849 | [7 empty] | -12.5411 | 27.8152 | 0.5488 | 3905.6068 | 0.262 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 384 |  | 98.9348 | 134.1334 | 114.4587 | [7 empty] | -25.0744 | 16.0698 | 12.9705 | 5809.9183 | 18.5256 | [6 empty] | 38.3685 | 50.5373 | 35.2278 | [5 empty] | -12.111 | 15.6417 | 4966.4933 | [5 empty] | 38.1301 | 50.759 | 35.7465 | [7 empty] | -12.9798 | 15.5081 | 0.879 | 5020.4136 | 0.5691 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 512 |  | 115.3734 | 139.64 | 206.0607 | [7 empty] | -24.1651 | -16.7822 | 18.6352 | 11229.5902 | 19.3798 | [6 empty] | 43.77 | 52.6985 | 63.6676 | [5 empty] | -12.0762 | -2.6003 | 7932.9295 | [5 empty] | 43.8294 | 53.2661 | 63.2589 | [7 empty] | -12.5816 | -1.8709 | 0.8874 | 7790.6482 | 0.7943 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 640 |  | 137.4455 | 147.0537 | 325.1802 | [7 empty] | -22.9421 | -49.6851 | 24.6619 | 2.1955e+18 | 19.3234 | [6 empty] | 53.4048 | 56.5536 | 114.3959 | [5 empty] | -12.1152 | -27.5269 | 39264.9465 | [5 empty] | 53.4163 | 56.7322 | 112.5059 | [7 empty] | -11.926 | -26.5159 | 1.0285 | 32347.2758 | 0.3631 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 768 |  | 165.0538 | 156.328 | 477.5237 | [7 empty] | -22.2327 | -81.7088 | 25.7507 | 4.391e+18 | 19.3158 | [6 empty] | 70.2723 | 63.3025 | 203.2059 | [5 empty] | -12.3431 | -57.9328 | 4.391e+18 | [5 empty] | 70.5618 | 63.9775 | 201.7863 | [7 empty] | -12.3767 | -57.0499 | 0.8836 | 4.391e+18 | 0.2436 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 896 |  | 197.7109 | 167.3824 | 654.7701 | [7 empty] | -21.5433 | -110.1218 | 19.9664 | 4.391e+18 | 18.1446 | [6 empty] | 99.4953 | 74.9951 | 357.0689 | [5 empty] | -12.914 | -92.1165 | 4.391e+18 | [5 empty] | 99.8039 | 75.8027 | 355.2867 | [7 empty] | -12.9766 | -91.3799 | 0.7393 | 4.391e+18 | 0.2641 | [22 empty] | 2
384 | 512 | 1023 |  | 235.5756 | 181.6823 | 857.9408 | [7 empty] | -21.5163 | -135.054 | 9.59 | 4.391e+18 | 15.5292 | [6 empty] | 149.3491 | 94.9425 | 619.5559 | [5 empty] | -13.9779 | -129.126 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 150.3313 | 96.608 | 617.6298 | [7 empty] | -14.0166 | -128.4306 | 0.6965 | 2.9273e+18 | 0.4097 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 0 |  | 99.2394 | 193.1239 | 17.887 | [7 empty] | -54.1942 | 81.2958 | 40.8624 | 3433.5258 | 19.77 | [6 empty] | 52.4057 | 86.7328 | 14.9097 | [5 empty] | -27.0413 | 50.7596 | 3464.8742 | [5 empty] | 52.0345 | 86.2064 | 14.9494 | [7 empty] | -27.0729 | 50.5425 | 0.2194 | 3470.2027 | 0.1454 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 128 |  | 101.0263 | 194.6681 | 27.1209 | [7 empty] | -54.2993 | 77.3947 | 39.8407 | 3545.4846 | 19.7737 | [6 empty] | 53.058 | 86.9939 | 18.3446 | [5 empty] | -26.9265 | 48.4463 | 3560.8816 | [5 empty] | 52.7157 | 86.4954 | 18.6592 | [7 empty] | -26.9912 | 48.0482 | 0.4033 | 3575.4624 | 0.2261 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 256 |  | 107.8103 | 197.4157 | 58.7842 | [7 empty] | -52.4992 | 63.8958 | 33.0124 | 3950.0177 | 19.5372 | [6 empty] | 54.5454 | 87.589 | 26.1756 | [5 empty] | -26.6745 | 43.3312 | 3792.9133 | [5 empty] | 54.2521 | 87.1548 | 26.8137 | [7 empty] | -26.7852 | 42.7455 | 0.5961 | 3820.6712 | 0.3043 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 384 |  | 118.5642 | 201.0214 | 120.937 | [7 empty] | -50.6567 | 39.8917 | 25.175 | 4983.1912 | 19.653 | [6 empty] | 57.4734 | 88.7605 | 41.5922 | [5 empty] | -26.2155 | 33.8579 | 4309.0686 | [5 empty] | 57.5033 | 88.6908 | 41.6948 | [7 empty] | -26.1205 | 33.7502 | 0.1436 | 4312.7256 | 0.0524 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 512 |  | 134.9615 | 206.4826 | 212.4359 | [7 empty] | -48.0288 | 9.7398 | 24.0762 | 7273.7123 | 20.2182 | [6 empty] | 62.875 | 90.9218 | 70.0321 | [5 empty] | -25.4799 | 18.1785 | 5506.294 | [5 empty] | 62.8933 | 90.9667 | 70.4421 | [7 empty] | -25.5638 | 17.9865 | 0.2095 | 5527.9309 | 0.1027 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 640 |  | 157.0761 | 213.98 | 331.5636 | [7 empty] | -44.9479 | -22.4719 | 26.7663 | 13965.022 | 19.7572 | [6 empty] | 72.5097 | 94.7768 | 120.7604 | [5 empty] | -24.4462 | -5.2639 | 8968.7619 | [5 empty] | 72.9382 | 95.1692 | 118.5953 | [7 empty] | -23.9392 | -4.1267 | 1.2451 | 8657.5699 | 0.5894 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 768 |  | 184.6149 | 223.2226 | 483.8316 | [7 empty] | -42.2604 | -55.6306 | 26.7834 | 2.1955e+18 | 18.8763 | [6 empty] | 89.3773 | 101.5258 | 209.5703 | [5 empty] | -23.2134 | -36.8008 | 81823.6942 | [5 empty] | 89.5239 | 101.7908 | 211.2599 | [7 empty] | -23.4778 | -37.2113 | 0.4883 | 97272.1142 | 0.144 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 896 |  | 217.3035 | 234.3194 | 661.0347 | [7 empty] | -39.701 | -86.3305 | 20.9466 | 4.391e+18 | 18.7526 | [6 empty] | 118.6003 | 113.2184 | 363.4334 | [5 empty] | -22.0438 | -75.0618 | 4.391e+18 | [5 empty] | 118.8482 | 113.8505 | 359.9034 | [7 empty] | -21.8497 | -73.9316 | 1.1468 | 4.391e+18 | 0.1918 | [22 empty] | 2
384 | 640 | 1023 |  | 255.1875 | 248.6325 | 864.2538 | [7 empty] | -37.924 | -114.0776 | 16.9784 | 4.391e+18 | 17.5328 | [6 empty] | 168.4541 | 133.1657 | 625.9203 | [5 empty] | -21.3111 | -117.5814 | 4.391e+18 | [5 empty] | 168.606 | 134.1665 | 624.1189 | [7 empty] | -21.5529 | -116.9304 | 0.6945 | 4.391e+18 | 0.2854 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 0 |  | 124.2561 | 278.4906 | 26.1953 | [7 empty] | -78.6077 | 96.725 | 46.8376 | 3565.1823 | 15.5322 | [6 empty] | 85.8527 | 153.6502 | 26.052 | [5 empty] | -42.6835 | 66.6715 | 3549.1137 | [5 empty] | 86.5239 | 153.665 | 25.7071 | [7 empty] | -41.8889 | 66.7368 | 0.7973 | 3534.422 | 0.287 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 128 |  | 126.0326 | 279.9097 | 35.4068 | [7 empty] | -78.4855 | 93.5031 | 45.8821 | 3643.0523 | 15.5265 | [6 empty] | 86.5051 | 153.9112 | 29.4869 | [5 empty] | -42.5562 | 64.968 | 3603.3019 | [5 empty] | 87.4347 | 154.0739 | 28.821 | [7 empty] | -41.5425 | 65.2021 | 1.0404 | 3579.8791 | 0.4083 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 256 |  | 132.8091 | 282.594 | 67.0405 | [7 empty] | -76.5449 | 82.2748 | 40.2593 | 3919.6338 | 15.4028 | [6 empty] | 87.9925 | 154.5063 | 37.3178 | [5 empty] | -42.2719 | 61.1519 | 3731.0682 | [5 empty] | 88.1363 | 154.3354 | 37.4519 | [7 empty] | -42.0036 | 61.0002 | 0.3083 | 3731.2167 | 0.0808 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 384 |  | 143.5805 | 286.22 | 129.2177 | [7 empty] | -74.2386 | 61.7324 | 33.4327 | 4581.0852 | 15.726 | [6 empty] | 90.9205 | 155.6779 | 52.7345 | [5 empty] | -41.7357 | 53.9027 | 4000.9312 | [5 empty] | 91.6441 | 156.2008 | 52.5367 | [7 empty] | -41.2951 | 54.0884 | 0.4781 | 3987.4343 | 0.2004 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 512 |  | 159.9762 | 291.6326 | 220.7318 | [7 empty] | -70.9169 | 34.7977 | 30.8055 | 5868.468 | 16.4484 | [6 empty] | 96.3221 | 157.8391 | 81.1744 | [5 empty] | -40.8209 | 41.3711 | 4569.5007 | [5 empty] | 98.0165 | 159.0461 | 80.8613 | [7 empty] | -39.8461 | 41.7678 | 1.0524 | 4532.2612 | 0.4414 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 640 |  | 182.0103 | 298.997 | 339.7027 | [7 empty] | -66.9363 | 4.6306 | 32.2201 | 8460.8343 | 17.0192 | [6 empty] | 105.9568 | 161.6941 | 131.9027 | [5 empty] | -39.3953 | 21.3527 | 5860.076 | [5 empty] | 107.2085 | 162.5953 | 133.0622 | [7 empty] | -38.8909 | 21.1602 | 0.5399 | 5861.81 | 0.2295 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 768 |  | 209.5096 | 308.1527 | 491.8567 | [7 empty] | -63.0718 | -27.8955 | 32.4507 | 16498.909 | 15.5582 | [6 empty] | 122.8244 | 168.4431 | 220.7126 | [5 empty] | -37.3952 | -8.0521 | 9651.5724 | [5 empty] | 123.782 | 169.175 | 219.8979 | [7 empty] | -36.9117 | -7.5556 | 0.693 | 9500.6468 | 0.2642 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 896 |  | 242.1639 | 319.1622 | 669.1171 | [7 empty] | -59.2588 | -59.3276 | 27.1083 | 1.0978e+18 | 14.8757 | [6 empty] | 152.0474 | 180.1357 | 374.5757 | [5 empty] | -34.9428 | -47.3446 | 188733.8814 | [5 empty] | 153.0007 | 180.9013 | 374.827 | [7 empty] | -34.6547 | -47.1338 | 0.357 | 147127.98 | 0.1584 | [22 empty] | 2
384 | 768 | 1023 |  | 279.9253 | 332.999 | 872.2966 | [7 empty] | -56.0443 | -88.8439 | 24.2872 | 4.391e+18 | 17.0123 | [6 empty] | 201.9012 | 200.083 | 637.0626 | [5 empty] | -32.4438 | -94.5785 | 4.391e+18 | [5 empty] | 202.6418 | 201.7584 | 634.0905 | [7 empty] | -32.5119 | -93.4608 | 1.1197 | 4.391e+18 | 0.246 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 0 |  | 154.7183 | 382.0001 | 36.2453 | [7 empty] | -100.1008 | 111.3627 | 48.189 | 3644.2652 | 10.8243 | [6 empty] | 143.7997 | 269.5843 | 45.356 | [5 empty] | -59.5775 | 85.2851 | 3595.5031 | [5 empty] | 145.4169 | 270.2878 | 45.2167 | [7 empty] | -58.5992 | 85.3201 | 0.9789 | 3583.8605 | 0.2778 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 128 |  | 156.3175 | 382.8544 | 45.3977 | [7 empty] | -99.826 | 108.5951 | 47.238 | 3701.2302 | 10.8045 | [6 empty] | 144.4521 | 269.8453 | 48.7908 | [5 empty] | -59.4672 | 84.0472 | 3626.4073 | [5 empty] | 145.5068 | 270.3468 | 49.5517 | [7 empty] | -58.9254 | 83.7795 | 0.6043 | 3627.5442 | 0.1321 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 256 |  | 162.9972 | 385.3495 | 76.9648 | [7 empty] | -97.962 | 99.1052 | 42.6581 | 3901.4786 | 10.821 | [6 empty] | 145.9394 | 270.4404 | 56.6218 | [5 empty] | -59.2189 | 81.2534 | 3698.2419 | [5 empty] | 147.7626 | 271.8077 | 56.7952 | [7 empty] | -58.4505 | 81.3338 | 0.7725 | 3689.0694 | 0.2441 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 384 |  | 173.6961 | 388.8154 | 139.0129 | [7 empty] | -95.5703 | 81.4367 | 37.2475 | 4359.8233 | 11.4743 | [6 empty] | 148.8675 | 271.612 | 72.0385 | [5 empty] | -58.7416 | 75.8663 | 3845.4836 | [5 empty] | 149.9053 | 272.4662 | 72.9723 | [7 empty] | -58.4196 | 75.6565 | 0.3844 | 3849.0631 | 0.1113 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 512 |  | 190.0513 | 394.1194 | 230.4209 | [7 empty] | -92.0822 | 57.5901 | 35.2752 | 5188.2533 | 12.5875 | [6 empty] | 154.269 | 273.7732 | 100.4783 | [5 empty] | -57.8999 | 66.3024 | 4138.7698 | [5 empty] | 155.4435 | 274.4274 | 102.2751 | [7 empty] | -57.454 | 65.7687 | 0.6954 | 4151.6086 | 0.1727 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 640 |  | 212.0915 | 401.4463 | 349.43 | [7 empty] | -87.801 | 29.9333 | 37.3582 | 6635.1547 | 13.7107 | [6 empty] | 163.9038 | 277.6282 | 151.2067 | [5 empty] | -56.5122 | 50.3453 | 4739.3937 | [5 empty] | 165.7288 | 279.2546 | 150.1078 | [7 empty] | -55.8398 | 50.9817 | 0.9259 | 4702.7789 | 0.3452 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 768 |  | 239.5309 | 410.477 | 501.4626 | [7 empty] | -83.3903 | -0.9382 | 39.1368 | 9612.387 | 14.1375 | [6 empty] | 180.7714 | 284.3772 | 240.0166 | [5 empty] | -54.3845 | 25.3363 | 6086.1507 | [5 empty] | 182.267 | 285.964 | 240.0971 | [7 empty] | -54.0709 | 25.6895 | 0.4723 | 6054.5796 | 0.211 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 896 |  | 272.2445 | 421.4319 | 678.9103 | [7 empty] | -78.8573 | -31.8706 | 34.4405 | 18004.6205 | 10.8411 | [6 empty] | 209.9944 | 296.0698 | 393.8797 | [5 empty] | -51.408 | -11.0694 | 10076.0576 | [5 empty] | 212.1005 | 298.6567 | 388.8259 | [7 empty] | -50.8179 | -9.2232 | 1.9382 | 9687.324 | 0.7472 | [22 empty] | 2
384 | 896 | 1023 |  | 309.7533 | 434.5098 | 882.0964 | [7 empty] | -74.6852 | -61.9995 | 27.0799 | 3.2018e+17 | 11.3606 | [6 empty] | 259.8482 | 316.0171 | 656.3666 | [5 empty] | -47.7521 | -59.1827 | 340264.5264 | [5 empty] | 262.2821 | 318.9355 | 654.7144 | [7 empty] | -47.4264 | -58.0783 | 1.1514 | 138573.5462 | 0.3058 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 0 |  | 191.9196 | 505.9763 | 48.2057 | [7 empty] | -119.4412 | 125.5131 | 45.2113 | 3693.1642 | 6.9631 | [6 empty] | 242.656 | 467.3653 | 78.2882 | [5 empty] | -78.196 | 106.9958 | 3621.3718 | [5 empty] | 245.3898 | 468.1385 | 77.4232 | [7 empty] | -76.8066 | 107.1215 | 1.3951 | 3605.7846 | 0.3481 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 128 |  | 193.3358 | 506.2348 | 57.2653 | [7 empty] | -119.0905 | 123.1103 | 44.3711 | 3736.1209 | 6.9856 | [6 empty] | 243.3084 | 467.6263 | 81.723 | [5 empty] | -78.109 | 106.1014 | 3639.2077 | [5 empty] | 245.709 | 468.1749 | 81.6709 | [7 empty] | -76.8859 | 106.0072 | 1.2266 | 3629.4535 | 0.2643 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 256 |  | 199.961 | 508.5491 | 88.7017 | [7 empty] | -117.3529 | 115.0086 | 40.9286 | 3885.9572 | 7.237 | [6 empty] | 244.7957 | 468.2214 | 89.554 | [5 empty] | -77.9119 | 104.0741 | 3680.3303 | [5 empty] | 246.2267 | 468.2472 | 89.3602 | [7 empty] | -77.0667 | 104.0065 | 0.8479 | 3673.1445 | 0.1835 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 384 |  | 210.5597 | 511.8112 | 150.6046 | [7 empty] | -115.0593 | 99.7204 | 37.5321 | 4219.7562 | 8.389 | [6 empty] | 247.7238 | 469.393 | 104.9707 | [5 empty] | -77.5294 | 100.1312 | 3763.197 | [5 empty] | 249.111 | 469.2195 | 105.1456 | [7 empty] | -76.6663 | 99.9387 | 0.8843 | 3758.192 | 0.1726 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 512 |  | 226.8466 | 516.9623 | 241.8471 | [7 empty] | -111.6673 | 78.6676 | 37.667 | 4793.8572 | 10.0331 | [6 empty] | 253.1253 | 471.5542 | 133.4105 | [5 empty] | -76.8419 | 93.02 | 3922.9965 | [5 empty] | 254.5811 | 471.8986 | 133.8815 | [7 empty] | -76.154 | 92.8512 | 0.7083 | 3919.8781 | 0.1397 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 640 |  | 248.8396 | 524.2086 | 360.6438 | [7 empty] | -107.4222 | 53.6472 | 41.799 | 5720.8807 | 11.6345 | [6 empty] | 262.7601 | 475.4093 | 184.1388 | [5 empty] | -75.671 | 80.832 | 4231.9078 | [5 empty] | 264.1573 | 475.8774 | 185.114 | [7 empty] | -75.107 | 80.5883 | 0.6145 | 4232.4449 | 0.1186 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 768 |  | 276.2463 | 533.059 | 512.8118 | [7 empty] | -102.8521 | 24.857 | 46.3035 | 7351.8742 | 13.0477 | [6 empty] | 279.6276 | 482.1582 | 272.9488 | [5 empty] | -73.7772 | 60.894 | 4854.7628 | [5 empty] | 281.2595 | 482.4802 | 272.5888 | [7 empty] | -72.988 | 60.9232 | 0.7898 | 4842.5129 | 0.1928 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 896 |  | 308.8689 | 543.6113 | 690.3901 | [7 empty] | -97.9848 | -4.855 | 44.1247 | 10415.9218 | 12.5349 | [6 empty] | 308.8506 | 493.8508 | 426.8118 | [5 empty] | -70.9 | 29.9789 | 6243.0548 | [5 empty] | 310.9393 | 495.243 | 426.2651 | [7 empty] | -70.2726 | 30.2711 | 0.6921 | 6212.9469 | 0.2074 | [22 empty] | 2
384 | 1023 | 1023 |  | 346.2597 | 555.9392 | 893.8286 | [7 empty] | -93.2403 | -34.6732 | 33.2198 | 18558.0109 | 6.8959 | [6 empty] | 358.7044 | 513.7982 | 689.2988 | [5 empty] | -66.9171 | -14.4088 | 10330.1366 | [5 empty] | 361.0841 | 515.3253 | 687.1706 | [7 empty] | -66.1919 | -13.8248 | 0.9311 | 10191.414 | 0.2376 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 128 |  | 90.6869 | 40.1966 | 10.4976 | [7 empty] | 117.9449 | 11.8843 | 72.9686 | 2244.3827 | 14.0078 | [6 empty] | 25.5472 | 13.6055 | 5.6418 | [5 empty] | 45.223 | 5.889 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.2067 | 13.5552 | 5.5471 | [7 empty] | 44.4407 | 6.0715 | 0.8033 | 2244.3827 | 0.3076 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 256 |  | 97.5599 | 42.5548 | 42.1704 | [7 empty] | 102.2472 | -9.7652 | 62.3288 | 2244.3827 | 14.1292 | [6 empty] | 27.0345 | 14.2007 | 13.4727 | [5 empty] | 40.3162 | -2.7341 | 2244.3827 | [5 empty] | 26.6985 | 14.1701 | 13.6381 | [7 empty] | 39.3184 | -2.8367 | 1.003 | 2244.3826 | 0.2796 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 384 |  | 108.1071 | 45.8864 | 104.4961 | [7 empty] | 79.972 | -40.1707 | 52.6345 | 9762.2727 | 14.6099 | [6 empty] | 29.9626 | 15.3722 | 28.8894 | [5 empty] | 33.3106 | -15.8171 | 8203.9911 | [5 empty] | 30.0273 | 15.5678 | 28.1067 | [7 empty] | 33.6031 | -14.962 | 0.9038 | 7690.4409 | 0.4612 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 512 |  | 124.4639 | 51.1719 | 196.4752 | [7 empty] | 60.838 | -69.3396 | 51.1104 | 6.4036e+17 | 14.7611 | [6 empty] | 35.3641 | 17.5335 | 57.3293 | [5 empty] | 25.2694 | -32.6361 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 35.209 | 17.576 | 56.9762 | [7 empty] | 25.073 | -32.3833 | 0.3202 | 6.4036e+17 | 0.1438 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 640 |  | 146.5773 | 58.4257 | 315.5969 | [7 empty] | 46.8621 | -94.5674 | 51.4234 | 2.9273e+18 | 14.454 | [6 empty] | 44.9989 | 21.3885 | 108.0576 | [5 empty] | 17.4367 | -52.3949 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 44.3167 | 21.2039 | 107.3031 | [7 empty] | 16.8507 | -52.157 | 0.6325 | 2.9273e+18 | 0.2284 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 768 |  | 173.8201 | 67.2706 | 467.5068 | [7 empty] | 35.6942 | -117.5865 | 49.3401 | 2.9273e+18 | 13.5804 | [6 empty] | 61.8664 | 28.1375 | 196.8675 | [5 empty] | 10.4911 | -75.169 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 62.6364 | 28.6084 | 195.9878 | [7 empty] | 11.1553 | -74.9449 | 0.7011 | 2.9273e+18 | 0.28 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 896 |  | 206.6594 | 78.0635 | 645.4498 | [7 empty] | 27.7774 | -137.973 | 42.9589 | 2.9273e+18 | 11.9902 | [6 empty] | 91.0894 | 39.8301 | 350.7306 | [5 empty] | 4.4626 | -101.8913 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 91.6934 | 40.2059 | 349.1203 | [7 empty] | 4.9589 | -101.6898 | 0.5356 | 2.9273e+18 | 0.198 | [22 empty] | 2
512 | 0 | 1023 |  | 243.5344 | 90.3347 | 846.9157 | [7 empty] | 21.5856 | -156.4824 | 32.1011 | 2.9273e+18 | 9.4114 | [6 empty] | 140.9432 | 59.7774 | 613.2175 | [5 empty] | -0.8897 | -133.5622 | 4.391e+18 | [5 empty] | 141.2862 | 60.2214 | 610.201 | [7 empty] | -0.5992 | -133.3113 | 0.3838 | 2.9273e+18 | 0.1516 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 0 |  | 91.6288 | 45.1221 | 1.9417 | [7 empty] | 113.9295 | 23.1761 | 71.6806 | 2244.3827 | 14.9847 | [6 empty] | 26.1884 | 15.9326 | 2.6379 | [5 empty] | 42.9607 | 13.0999 | 2244.3827 | [5 empty] | 25.3755 | 15.5362 | 2.9783 | [7 empty] | 41.384 | 12.4193 | 1.7173 | 2244.3827 | 0.6458 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 128 |  | 93.0004 | 45.6 | 10.9668 | [7 empty] | 108.6952 | 15.9193 | 68.175 | 2244.3827 | 14.4501 | [6 empty] | 26.8408 | 16.1937 | 6.0727 | [5 empty] | 40.8925 | 8.8051 | 2244.3827 | [5 empty] | 27.3535 | 16.4549 | 5.7751 | [7 empty] | 41.8984 | 9.3477 | 1.143 | 2244.3827 | 0.5708 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 256 |  | 99.8982 | 47.9934 | 42.5416 | [7 empty] | 95.4895 | -5.3379 | 58.8955 | 2244.3827 | 14.706 | [6 empty] | 28.3281 | 16.7888 | 13.9037 | [5 empty] | 36.8589 | 0.2414 | 2244.3827 | [5 empty] | 28.464 | 16.858 | 13.8571 | [7 empty] | 37.0865 | 0.344 | 0.2497 | 2244.3827 | 0.0968 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 384 |  | 110.425 | 51.3402 | 104.7045 | [7 empty] | 75.7816 | -35.9918 | 50.4195 | 8592.9847 | 15.1773 | [6 empty] | 31.2562 | 17.9603 | 29.3204 | [5 empty] | 30.8695 | -13.0784 | 7189.3381 | [5 empty] | 31.1785 | 17.9437 | 29.3671 | [7 empty] | 30.6914 | -13.1172 | 0.1822 | 7230.7842 | 0.0582 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 512 |  | 126.7596 | 56.6289 | 196.4537 | [7 empty] | 58.2823 | -66.0629 | 49.5806 | 6.4036e+17 | 15.2419 | [6 empty] | 36.6577 | 20.1216 | 57.7602 | [5 empty] | 23.6668 | -30.5663 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 37.74 | 20.6694 | 57.5815 | [7 empty] | 24.9926 | -30.103 | 1.4044 | 196178.7474 | 0.5008 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 640 |  | 148.8386 | 63.8842 | 315.4305 | [7 empty] | 45.1246 | -92.2987 | 50.1574 | 2.9273e+18 | 14.852 | [6 empty] | 46.2925 | 23.9766 | 108.4885 | [5 empty] | 16.3498 | -51.2162 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 46.7714 | 24.2295 | 108.2149 | [7 empty] | 16.8686 | -51.0134 | 0.557 | 2.9273e+18 | 0.2099 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 768 |  | 176.1148 | 72.7542 | 467.3553 | [7 empty] | 34.4093 | -116.2022 | 48.2774 | 2.9273e+18 | 13.9333 | [6 empty] | 63.16 | 30.7256 | 197.2985 | [5 empty] | 9.6804 | -74.739 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 63.6319 | 30.9747 | 197.8443 | [7 empty] | 9.8935 | -74.8235 | 0.2292 | 2.9273e+18 | 0.1047 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 896 |  | 208.9376 | 83.5713 | 645.2985 | [7 empty] | 26.7103 | -137.1967 | 42.077 | 2.9273e+18 | 12.3153 | [6 empty] | 92.383 | 42.4182 | 351.1615 | [5 empty] | 3.8225 | -101.8892 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 92.7131 | 42.6049 | 351.0848 | [7 empty] | 3.9928 | -101.8776 | 0.1707 | 4.391e+18 | 0.0756 | [22 empty] | 2
512 | 128 | 1023 |  | 245.9852 | 95.9928 | 847.4719 | [7 empty] | 20.629 | -156.1642 | 31.4489 | 2.9273e+18 | 9.7011 | [6 empty] | 142.2368 | 62.3655 | 613.6485 | [5 empty] | -1.3956 | -133.7154 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 142.8335 | 62.9912 | 610.5167 | [7 empty] | -1.0235 | -133.4327 | 0.4673 | 2.9273e+18 | 0.198 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 0 |  | 97.2062 | 63.0045 | 3.6656 | [7 empty] | 83.3798 | 34.0304 | 52.3221 | 2244.3827 | 16.0125 | [6 empty] | 29.1377 | 21.8332 | 3.6203 | [5 empty] | 33.4009 | 18.5478 | 2244.3827 | [5 empty] | 29.484 | 21.927 | 3.9975 | [7 empty] | 33.8407 | 18.065 | 0.653 | 2244.3827 | 0.6389 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 128 |  | 98.6051 | 63.6919 | 12.7069 | [7 empty] | 79.8964 | 27.6135 | 49.5709 | 2244.3827 | 15.4909 | [6 empty] | 29.79 | 22.0942 | 7.0552 | [5 empty] | 32.0788 | 14.5463 | 2244.3827 | [5 empty] | 30.5689 | 22.3625 | 6.7397 | [7 empty] | 33.7098 | 14.9487 | 1.6799 | 2244.3827 | 0.5684 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 256 |  | 105.5711 | 66.2011 | 44.2939 | [7 empty] | 72.2831 | 7.6672 | 42.9034 | 2244.3827 | 15.6531 | [6 empty] | 31.2774 | 22.6893 | 14.8862 | [5 empty] | 29.4005 | 6.3306 | 3035.5191 | [5 empty] | 31.562 | 22.7915 | 15.3394 | [7 empty] | 29.6022 | 5.91 | 0.4665 | 3091.849 | 0.415 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 384 |  | 116.0521 | 69.5697 | 106.3633 | [7 empty] | 59.2145 | -22.9456 | 37.5859 | 6746.029 | 16.21 | [6 empty] | 34.2054 | 23.8609 | 30.3029 | [5 empty] | 25.168 | -7.0229 | 5942.2905 | [5 empty] | 34.3576 | 23.9581 | 30.4213 | [7 empty] | 25.2578 | -7.0385 | 0.0912 | 5939.2463 | 0.0473 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 512 |  | 132.3065 | 74.8582 | 197.9486 | [7 empty] | 46.6509 | -54.9147 | 40.0115 | 53511.9274 | 16.3489 | [6 empty] | 39.607 | 26.0221 | 58.7427 | [5 empty] | 19.654 | -25.3836 | 21762.2886 | [5 empty] | 39.9184 | 26.315 | 60.0866 | [7 empty] | 19.2518 | -25.9166 | 0.6677 | 23589.6759 | 0.2742 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 640 |  | 154.4846 | 82.2127 | 317.0561 | [7 empty] | 36.5848 | -83.7988 | 42.8444 | 2.9273e+18 | 15.9934 | [6 empty] | 49.2417 | 29.8772 | 109.471 | [5 empty] | 13.5796 | -47.6546 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 49.4954 | 30.2063 | 109.366 | [7 empty] | 13.6004 | -47.3822 | 0.2732 | 2.9273e+18 | 0.1691 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 768 |  | 181.6801 | 91.0872 | 468.7948 | [7 empty] | 27.8124 | -110.2602 | 42.4488 | 2.9273e+18 | 15.0951 | [6 empty] | 66.1093 | 36.6262 | 198.281 | [5 empty] | 7.6817 | -72.8884 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 66.5349 | 37.0396 | 196.6924 | [7 empty] | 8.1262 | -72.3232 | 0.7191 | 4.391e+18 | 0.256 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 896 |  | 214.4272 | 101.9498 | 646.3571 | [7 empty] | 21.3129 | -133.2124 | 37.178 | 2.9273e+18 | 13.5073 | [6 empty] | 95.3323 | 48.3188 | 352.144 | [5 empty] | 2.3068 | -101.2598 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 95.7667 | 48.8482 | 349.44 | [7 empty] | 2.7052 | -100.7294 | 0.6633 | 2.9273e+18 | 0.2326 | [22 empty] | 2
512 | 256 | 1023 |  | 251.7114 | 114.7757 | 849.1779 | [7 empty] | 15.9409 | -153.6447 | 27.2075 | 2.9273e+18 | 10.8722 | [6 empty] | 145.1861 | 68.2661 | 614.631 | [5 empty] | -2.5647 | -133.7001 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 145.831 | 69.0902 | 609.5618 | [7 empty] | -2.0721 | -133.1286 | 0.7545 | 4.391e+18 | 0.2676 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 0 |  | 106.8351 | 95.6737 | 6.8516 | [7 empty] | 44.6834 | 48.7983 | 33.4996 | 2244.3827 | 17.8176 | [6 empty] | 34.9438 | 33.4495 | 5.5546 | [5 empty] | 19.4179 | 26.8011 | 2244.3827 | [5 empty] | 34.4556 | 33.0032 | 5.7364 | [7 empty] | 19.1024 | 26.3499 | 0.5506 | 2244.3827 | 0.3251 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 128 |  | 108.4624 | 96.8503 | 15.9225 | [7 empty] | 42.6405 | 43.5222 | 31.2681 | 2244.3827 | 17.4861 | [6 empty] | 35.5962 | 33.7105 | 8.9894 | [5 empty] | 18.7792 | 23.3149 | 2636.4134 | [5 empty] | 35.4819 | 33.5769 | 8.9405 | [7 empty] | 18.8093 | 23.2704 | 0.0537 | 2632.093 | 0.0561 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 256 |  | 115.4349 | 99.5035 | 47.4961 | [7 empty] | 39.6387 | 25.9378 | 24.3577 | 3057.8263 | 17.2677 | [6 empty] | 37.0835 | 34.3056 | 16.8204 | [5 empty] | 17.4338 | 15.9258 | 3336.5677 | [5 empty] | 37.1896 | 34.3647 | 16.8601 | [7 empty] | 17.5394 | 15.9175 | 0.1059 | 3334.2948 | 0.0819 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 384 |  | 125.9849 | 103.0044 | 109.5652 | [7 empty] | 33.0694 | -2.9607 | 18.9627 | 5453.2464 | 18.325 | [6 empty] | 40.0116 | 35.4772 | 32.2371 | [5 empty] | 15.1573 | 3.2637 | 4945.451 | [5 empty] | 39.9779 | 35.4658 | 32.0178 | [7 empty] | 15.1938 | 3.4324 | 0.1726 | 4918.7735 | 0.1294 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 512 |  | 142.2412 | 108.3383 | 201.1034 | [7 empty] | 26.3344 | -35.6578 | 24.9155 | 12770.6764 | 18.369 | [6 empty] | 45.4131 | 37.6385 | 60.6769 | [5 empty] | 11.8901 | -15.3564 | 9911.9946 | [5 empty] | 45.5163 | 37.722 | 60.7112 | [7 empty] | 11.9408 | -15.3132 | 0.0666 | 9877.9467 | 0.04 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 640 |  | 164.36 | 115.7258 | 320.0178 | [7 empty] | 20.5877 | -67.0293 | 30.46 | 2.9273e+18 | 18.0186 | [6 empty] | 55.0479 | 41.4935 | 111.4052 | [5 empty] | 7.8621 | -39.355 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 54.8973 | 41.513 | 112.2458 | [7 empty] | 7.402 | -39.68 | 0.5634 | 2.9273e+18 | 0.2554 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 768 |  | 191.6006 | 124.6985 | 471.7709 | [7 empty] | 14.9958 | -96.7575 | 31.6085 | 2.9273e+18 | 17.2838 | [6 empty] | 71.9154 | 48.2425 | 200.2152 | [5 empty] | 3.5123 | -67.3089 | 4.391e+18 | [5 empty] | 72.2795 | 48.5817 | 197.6353 | [7 empty] | 4.1177 | -66.3844 | 1.105 | 4.391e+18 | 0.3582 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 896 |  | 224.5368 | 135.8022 | 649.7295 | [7 empty] | 10.6716 | -122.8078 | 27.054 | 2.9273e+18 | 15.9698 | [6 empty] | 101.1384 | 59.9351 | 354.0782 | [5 empty] | -0.7883 | -98.301 | 4.391e+18 | [5 empty] | 101.6651 | 60.4221 | 350.9379 | [7 empty] | -0.2317 | -97.572 | 0.9172 | 2.9273e+18 | 0.2775 | [22 empty] | 2
512 | 384 | 1023 |  | 261.8577 | 149.2055 | 852.0963 | [7 empty] | 6.7054 | -145.619 | 17.5021 | 4.391e+18 | 13.5324 | [6 empty] | 150.9922 | 79.8824 | 616.5652 | [5 empty] | -4.9009 | -132.5186 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 151.8123 | 81.0399 | 614.8577 | [7 empty] | -4.7947 | -132.1241 | 0.4086 | 2.9273e+18 | 0.2925 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 0 |  | 121.3049 | 144.6815 | 11.6218 | [7 empty] | 7.6196 | 64.6737 | 27.4644 | 1946.1695 | 20.247 | [6 empty] | 45.6546 | 54.8786 | 9.1227 | [5 empty] | 2.7111 | 37.6514 | 1857.152 | [5 empty] | 45.6274 | 54.8733 | 9.2229 | [7 empty] | 2.6356 | 37.5711 | 0.1102 | 1855.3929 | 0.075 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 128 |  | 123.0042 | 146.1856 | 20.7361 | [7 empty] | 6.4669 | 60.3702 | 25.8662 | 1885.1047 | 20.1139 | [6 empty] | 46.307 | 55.1396 | 12.5575 | [5 empty] | 2.5064 | 34.809 | 3112.4227 | [5 empty] | 46.2508 | 55.1421 | 12.5831 | [7 empty] | 2.388 | 34.8052 | 0.1185 | 3116.1788 | 0.067 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 256 |  | 129.9611 | 148.9204 | 52.2574 | [7 empty] | 6.0449 | 45.415 | 17.2571 | 3401.1891 | 19.4845 | [6 empty] | 47.7943 | 55.7347 | 20.3885 | [5 empty] | 2.0611 | 28.6241 | 3483.4999 | [5 empty] | 47.9137 | 55.7828 | 20.5325 | [7 empty] | 2.1687 | 28.5182 | 0.1509 | 3487.3985 | 0.0922 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 384 |  | 140.5309 | 152.496 | 114.2738 | [7 empty] | 3.6658 | 19.4948 | 3.1164 | 4771.4801 | 19.307 | [6 empty] | 50.7224 | 56.9063 | 35.8052 | [5 empty] | 1.261 | 17.5126 | 4341.1299 | [5 empty] | 50.9575 | 57.1612 | 35.2771 | [7 empty] | 1.4671 | 18.0274 | 0.5545 | 4292.8073 | 0.3162 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 640 |  | 179.0231 | 165.4446 | 324.7813 | [7 empty] | -0.6142 | -44.1223 | 19.6721 | 21528.8476 | 20.7229 | [6 empty] | 65.7587 | 62.9226 | 114.9733 | [5 empty] | -1.763 | -24.4838 | 16415.56 | [5 empty] | 65.7588 | 63.1438 | 113.8414 | [7 empty] | -1.7603 | -23.797 | 0.6868 | 15688.5947 | 0.3114 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 768 |  | 206.2526 | 174.456 | 476.4402 | [7 empty] | -2.9208 | -76.1295 | 21.1121 | 2.9273e+18 | 19.9889 | [6 empty] | 82.6263 | 69.6716 | 203.7833 | [5 empty] | -3.9634 | -55.0431 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.7608 | 70.5238 | 202.9915 | [7 empty] | -3.2987 | -54.3292 | 0.9754 | 2.9273e+18 | 0.4736 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 896 |  | 239.1067 | 185.6355 | 654.0996 | [7 empty] | -4.7199 | -105.05 | 15.2197 | 4.391e+18 | 18.33 | [6 empty] | 111.8493 | 81.3642 | 357.6463 | [5 empty] | -6.4756 | -89.9319 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.2421 | 82.7212 | 356.9651 | [7 empty] | -6.0906 | -89.2015 | 0.8256 | 4.391e+18 | 0.3665 | [22 empty] | 2
512 | 512 | 1023 |  | 276.7087 | 199.6748 | 856.7278 | [7 empty] | -6.7867 | -130.6342 | 3.7142 | 4.391e+18 | 15.2259 | [6 empty] | 161.7031 | 101.3115 | 620.1333 | [5 empty] | -9.2032 | -127.8136 | 4.391e+18 | [5 empty] | 162.8069 | 102.7602 | 619.413 | [7 empty] | -9.1524 | -127.3077 | 0.5085 | 4.391e+18 | 0.3233 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 0 |  | 140.9735 | 211.4683 | 18.1196 | [7 empty] | -25.2576 | 80.5107 | 31.2649 | 3114.3991 | 19.8678 | [6 empty] | 64.7596 | 93.1018 | 15.4872 | [5 empty] | -15.1693 | 50.9181 | 3262.7038 | [5 empty] | 64.8368 | 92.908 | 15.4064 | [7 empty] | -14.831 | 50.8558 | 0.3439 | 3256.5177 | 0.1461 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 128 |  | 142.7027 | 213.0659 | 27.2431 | [7 empty] | -25.8173 | 76.9537 | 30.1812 | 3215.36 | 19.7457 | [6 empty] | 65.412 | 93.3629 | 18.922 | [5 empty] | -15.1676 | 48.7139 | 3350.5233 | [5 empty] | 66.2321 | 93.5165 | 18.5223 | [7 empty] | -14.0484 | 48.8728 | 1.1304 | 3321.7697 | 0.5333 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 256 |  | 149.6262 | 215.7831 | 58.7322 | [7 empty] | -25.0184 | 64.3511 | 22.7648 | 3563.4942 | 19.195 | [6 empty] | 66.8993 | 93.958 | 26.753 | [5 empty] | -15.1651 | 43.8292 | 3560.821 | [5 empty] | 67.1551 | 93.8718 | 26.536 | [7 empty] | -14.6644 | 43.8643 | 0.5019 | 3547.4782 | 0.2326 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 384 |  | 160.1748 | 219.3466 | 120.7434 | [7 empty] | -25.1475 | 41.6963 | 12.1652 | 4424.3813 | 18.9399 | [6 empty] | 69.8274 | 95.1295 | 42.1697 | [5 empty] | -15.1644 | 34.7443 | 4021.562 | [5 empty] | 70.4605 | 95.4611 | 41.2073 | [7 empty] | -14.4394 | 35.3611 | 0.9518 | 3972.2285 | 0.493 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 512 |  | 176.4866 | 224.8206 | 212.214 | [7 empty] | -24.8772 | 12.8061 | 11.8437 | 6180.373 | 19.443 | [6 empty] | 75.229 | 97.2908 | 70.6095 | [5 empty] | -15.1762 | 19.6005 | 5060.324 | [5 empty] | 75.7717 | 97.5289 | 69.869 | [7 empty] | -14.5645 | 20.0287 | 0.7467 | 5007.2902 | 0.4026 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 640 |  | 198.5666 | 232.2445 | 330.9667 | [7 empty] | -24.155 | -18.4602 | 17.6102 | 10192.2003 | 19.712 | [6 empty] | 84.8637 | 101.1458 | 121.3378 | [5 empty] | -15.2298 | -3.2793 | 7815.0685 | [5 empty] | 84.6892 | 101.0342 | 122.2711 | [7 empty] | -15.4875 | -3.7221 | 0.5123 | 7912.202 | 0.2585 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 768 |  | 225.907 | 241.3781 | 482.7699 | [7 empty] | -23.8671 | -51.1054 | 18.6734 | 35803.5937 | 18.3946 | [6 empty] | 101.7313 | 107.8948 | 210.1478 | [5 empty] | -15.3894 | -34.4673 | 27765.6857 | [5 empty] | 102.1735 | 108.451 | 209.8896 | [7 empty] | -15.3235 | -34.097 | 0.3761 | 26553.9612 | 0.1483 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 896 |  | 258.8308 | 252.6071 | 660.6743 | [7 empty] | -23.39 | -81.8506 | 11.8245 | 4.391e+18 | 17.1574 | [6 empty] | 130.9543 | 119.5874 | 364.0108 | [5 empty] | -15.768 | -72.8105 | 4.391e+18 | [5 empty] | 131.6181 | 120.505 | 359.0406 | [7 empty] | -15.227 | -71.2269 | 1.6735 | 4.391e+18 | 0.4145 | [22 empty] | 2
512 | 640 | 1023 |  | 296.3326 | 266.7122 | 862.756 | [7 empty] | -23.4978 | -109.6981 | 9.2843 | 4.391e+18 | 15.3247 | [6 empty] | 180.8081 | 139.5347 | 626.4978 | [5 empty] | -16.5168 | -115.8189 | 4.391e+18 | [5 empty] | 182.5203 | 141.1453 | 624.2942 | [7 empty] | -16.0119 | -114.9386 | 1.0148 | 4.391e+18 | 0.3541 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 0 |  | 166.0722 | 296.8871 | 26.4271 | [7 empty] | -53.985 | 95.8835 | 35.6066 | 3336.8826 | 15.3487 | [6 empty] | 98.2067 | 160.0192 | 26.6294 | [5 empty] | -33.6294 | 66.6691 | 3430.9577 | [5 empty] | 97.8419 | 159.6229 | 27.0598 | [7 empty] | -33.7933 | 66.3792 | 0.333 | 3440.8649 | 0.1741 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 128 |  | 167.7077 | 298.2351 | 35.521 | [7 empty] | -54.166 | 92.8686 | 34.6505 | 3408.0146 | 15.2249 | [6 empty] | 98.8591 | 160.2802 | 30.0643 | [5 empty] | -33.5547 | 65.0149 | 3482.212 | [5 empty] | 99.122 | 160.6864 | 30.3768 | [7 empty] | -33.6082 | 64.9708 | 0.0693 | 3486.0923 | 0.0753 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 256 |  | 174.6765 | 300.9469 | 66.9963 | [7 empty] | -52.8307 | 82.2123 | 28.5494 | 3654.0652 | 14.8089 | [6 empty] | 100.3464 | 160.8753 | 37.8953 | [5 empty] | -33.388 | 61.3065 | 3602.7249 | [5 empty] | 100.2161 | 161.0622 | 38.2689 | [7 empty] | -33.715 | 61.2216 | 0.3378 | 3611.771 | 0.1422 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 384 |  | 185.1592 | 304.4302 | 128.8846 | [7 empty] | -51.867 | 62.6169 | 20.5712 | 4235.1411 | 14.8201 | [6 empty] | 103.2745 | 162.0469 | 53.312 | [5 empty] | -33.0736 | 54.2515 | 3855.9637 | [5 empty] | 103.5667 | 162.3921 | 53.6907 | [7 empty] | -33.0607 | 54.1712 | 0.0813 | 3860.1781 | 0.0606 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 512 |  | 201.4353 | 309.8241 | 220.2822 | [7 empty] | -50.1927 | 36.659 | 18.4519 | 5328.3047 | 15.4587 | [6 empty] | 108.676 | 164.2081 | 81.7518 | [5 empty] | -32.5379 | 42.0235 | 4384.7928 | [5 empty] | 108.8774 | 164.517 | 82.2192 | [7 empty] | -32.6056 | 41.9267 | 0.1181 | 4392.0325 | 0.0673 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 640 |  | 223.5916 | 317.3045 | 339.1535 | [7 empty] | -47.9241 | 7.3481 | 22.1329 | 7361.4826 | 16.3808 | [6 empty] | 118.3108 | 168.0631 | 132.4801 | [5 empty] | -31.7054 | 22.4086 | 5562.8437 | [5 empty] | 118.9034 | 168.73 | 132.3907 | [7 empty] | -31.5698 | 22.6593 | 0.2851 | 5541.7443 | 0.1511 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 768 |  | 250.8578 | 326.3348 | 490.8647 | [7 empty] | -45.9206 | -24.5179 | 23.6273 | 12411.276 | 15.4438 | [6 empty] | 135.1783 | 174.8121 | 221.2901 | [5 empty] | -30.5459 | -6.5772 | 8825.2632 | [5 empty] | 136.9047 | 175.9094 | 218.9581 | [7 empty] | -29.4744 | -5.5335 | 1.4958 | 8571.6016 | 0.5876 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 896 |  | 283.6709 | 337.417 | 668.4249 | [7 empty] | -43.7582 | -55.6805 | 17.7457 | 47704.722 | 14.1259 | [6 empty] | 164.4013 | 186.5047 | 375.1531 | [5 empty] | -29.1523 | -45.602 | 48438.5793 | [5 empty] | 165.3672 | 187.2865 | 377.4562 | [7 empty] | -29.067 | -45.8775 | 0.2885 | 49490.5728 | 0.1516 | [22 empty] | 2
512 | 768 | 1023 |  | 321.1221 | 351.1439 | 870.9523 | [7 empty] | -42.163 | -85.0383 | 16.353 | 4.391e+18 | 14.4638 | [6 empty] | 214.2551 | 206.452 | 637.6401 | [5 empty] | -27.8091 | -92.8732 | 4.391e+18 | [5 empty] | 215.2969 | 208.3023 | 636.7015 | [7 empty] | -27.9279 | -92.0524 | 0.8293 | 4.391e+18 | 0.2469 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 0 |  | 196.5913 | 400.3671 | 36.4789 | [7 empty] | -78.9798 | 110.5331 | 36.3754 | 3473.0856 | 10.1889 | [6 empty] | 156.1537 | 275.9533 | 45.9334 | [5 empty] | -52.853 | 85.2238 | 3526.5942 | [5 empty] | 158.0361 | 276.9959 | 46.432 | [7 empty] | -51.9214 | 85.0897 | 0.9412 | 3520.5282 | 0.2424 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 128 |  | 198.1141 | 401.2901 | 45.5138 | [7 empty] | -78.9164 | 107.9259 | 35.4391 | 3525.6941 | 10.0524 | [6 empty] | 156.8061 | 276.2143 | 49.3683 | [5 empty] | -52.766 | 84.0074 | 3556.4853 | [5 empty] | 158.6867 | 277.2878 | 49.7456 | [7 empty] | -51.8443 | 83.9277 | 0.9252 | 3549.1937 | 0.2497 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 256 |  | 204.9639 | 403.7271 | 76.9185 | [7 empty] | -77.4001 | 98.8021 | 30.4007 | 3708.1519 | 9.7368 | [6 empty] | 158.2934 | 276.8094 | 57.1993 | [5 empty] | -52.5701 | 81.2616 | 3625.9034 | [5 empty] | 159.427 | 277.513 | 58.2534 | [7 empty] | -52.1203 | 80.948 | 0.5483 | 3629.8615 | 0.1349 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 384 |  | 215.4445 | 407.1702 | 138.797 | [7 empty] | -75.9488 | 81.7847 | 24.458 | 4125.2059 | 10.1081 | [6 empty] | 161.2215 | 277.981 | 72.616 | [5 empty] | -52.1935 | 75.9642 | 3767.9456 | [5 empty] | 162.4408 | 278.5781 | 72.7353 | [7 empty] | -51.5474 | 75.9449 | 0.6464 | 3761.1039 | 0.1823 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 512 |  | 231.6001 | 412.4109 | 229.9943 | [7 empty] | -73.6453 | 58.6887 | 23.4723 | 4865.0745 | 11.2052 | [6 empty] | 166.623 | 280.1422 | 101.0558 | [5 empty] | -51.5289 | 66.551 | 4050.0191 | [5 empty] | 168.171 | 281.2719 | 102.5616 | [7 empty] | -51.0337 | 66.2115 | 0.6004 | 4056.2537 | 0.1666 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 640 |  | 253.7482 | 419.7593 | 348.8104 | [7 empty] | -70.5633 | 31.7385 | 27.7374 | 6113.0885 | 12.5284 | [6 empty] | 176.2578 | 283.9972 | 151.7841 | [5 empty] | -50.4329 | 50.8208 | 4624.5798 | [5 empty] | 177.7381 | 285.089 | 152.371 | [7 empty] | -49.919 | 50.8189 | 0.5139 | 4617.8375 | 0.1744 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 768 |  | 281.0204 | 428.774 | 500.551 | [7 empty] | -67.5768 | 1.5046 | 30.9792 | 8505.4883 | 13.5789 | [6 empty] | 193.1253 | 290.7462 | 240.5941 | [5 empty] | -48.7515 | 26.1079 | 5897.6688 | [5 empty] | 195.1499 | 292.5392 | 239.5099 | [7 empty] | -48.095 | 26.7843 | 0.9425 | 5839.4246 | 0.3727 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 896 |  | 313.7442 | 439.6073 | 678.1752 | [7 empty] | -64.3344 | -29.0913 | 26.2008 | 14122.4616 | 10.5357 | [6 empty] | 222.3483 | 302.4388 | 394.4571 | [5 empty] | -46.3996 | -9.9909 | 9530.2467 | [5 empty] | 224.2399 | 304.9113 | 391.2469 | [7 empty] | -46.039 | -8.5975 | 1.4393 | 9271.197 | 0.6003 | [22 empty] | 2
512 | 896 | 1023 |  | 351.0175 | 452.6953 | 880.5394 | [7 empty] | -61.483 | -58.8491 | 17.9892 | 51396.2585 | 9.9863 | [6 empty] | 272.2021 | 322.3861 | 656.9441 | [5 empty] | -43.5187 | -57.9032 | 80816.1414 | [5 empty] | 274.1819 | 324.7091 | 658.0406 | [7 empty] | -43.4011 | -57.4491 | 0.4691 | 70416.7774 | 0.1846 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 0 |  | 234.2477 | 524.5994 | 48.4468 | [7 empty] | -101.0566 | 124.7391 | 33.0071 | 3560.0891 | 5.4279 | [6 empty] | 255.01 | 473.7343 | 78.8656 | [5 empty] | -73.2717 | 106.9214 | 3581.0655 | [5 empty] | 256.1813 | 473.6748 | 79.3323 | [7 empty] | -72.5915 | 106.692 | 0.7178 | 3578.8163 | 0.128 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 128 |  | 235.588 | 524.9398 | 57.3943 | [7 empty] | -100.8533 | 122.4535 | 32.1639 | 3600.2088 | 5.2959 | [6 empty] | 255.6623 | 473.9953 | 82.3005 | [5 empty] | -73.1947 | 106.0363 | 3598.5527 | [5 empty] | 258.0761 | 474.4824 | 82.2005 | [7 empty] | -71.9546 | 105.9437 | 1.2436 | 3588.5401 | 0.2729 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 256 |  | 242.3926 | 527.2349 | 88.715 | [7 empty] | -99.335 | 114.5973 | 28.357 | 3739.3505 | 5.1718 | [6 empty] | 257.1497 | 474.5904 | 90.1314 | [5 empty] | -73.0205 | 104.0299 | 3638.8599 | [5 empty] | 259.0128 | 474.7321 | 89.9201 | [7 empty] | -71.9731 | 103.9519 | 1.0503 | 3629.9861 | 0.2317 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 384 |  | 252.7394 | 530.3503 | 150.3714 | [7 empty] | -97.6846 | 99.7743 | 25.0049 | 4049.4784 | 6.2354 | [6 empty] | 260.0777 | 475.762 | 105.5481 | [5 empty] | -72.6822 | 100.127 | 3720.0354 | [5 empty] | 262.5591 | 476.8182 | 105.4761 | [7 empty] | -71.627 | 100.1326 | 1.0553 | 3710.1425 | 0.2486 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 512 |  | 268.8691 | 535.4487 | 241.4957 | [7 empty] | -95.1301 | 79.261 | 26.8831 | 4578.2224 | 8.1233 | [6 empty] | 265.4793 | 477.9232 | 133.988 | [5 empty] | -72.0741 | 93.0856 | 3876.4085 | [5 empty] | 266.8297 | 478.0937 | 134.0823 | [7 empty] | -71.3709 | 92.9856 | 0.7103 | 3871.2723 | 0.1514 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 640 |  | 290.8945 | 542.7468 | 360.0042 | [7 empty] | -91.7911 | 54.835 | 33.4043 | 5415.523 | 10.0296 | [6 empty] | 275.114 | 481.7783 | 184.7163 | [5 empty] | -71.0382 | 81.0106 | 4178.1495 | [5 empty] | 275.9961 | 481.945 | 185.4148 | [7 empty] | -70.6476 | 80.8131 | 0.4377 | 4179.0949 | 0.0828 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 768 |  | 318.0771 | 551.442 | 511.7372 | [7 empty] | -88.2816 | 26.6048 | 39.4652 | 6845.1632 | 11.8493 | [6 empty] | 291.9816 | 488.5272 | 273.5262 | [5 empty] | -69.3618 | 61.2393 | 4784.5636 | [5 empty] | 293.456 | 488.7675 | 272.75 | [7 empty] | -68.6126 | 61.3521 | 0.7576 | 4770.0738 | 0.1969 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 896 |  | 350.8724 | 562.1149 | 689.6783 | [7 empty] | -84.4156 | -2.7481 | 37.6552 | 9377.9621 | 11.9867 | [6 empty] | 321.2046 | 500.2198 | 427.3893 | [5 empty] | -66.8133 | 30.5395 | 6126.2885 | [5 empty] | 322.7787 | 501.3579 | 426.3955 | [7 empty] | -66.3448 | 30.8897 | 0.5849 | 6097.3134 | 0.1865 | [22 empty] | 2
512 | 1023 | 1023 |  | 387.9291 | 574.2671 | 892.5423 | [7 empty] | -80.7426 | -32.2093 | 25.498 | 15157.1431 | 6.1092 | [6 empty] | 371.0584 | 520.1672 | 689.8762 | [5 empty] | -63.2834 | -13.6264 | 9986.2211 | [5 empty] | 372.7376 | 521.2773 | 683.9439 | [7 empty] | -62.5604 | -12.4989 | 1.3394 | 9782.1875 | 0.3961 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 128 |  | 143.3948 | 63.5083 | 10.9791 | [7 empty] | 151.5453 | 18.4915 | 81.475 | 2244.3827 | 14.3396 | [6 empty] | 47.583 | 24.966 | 6.6717 | [5 empty] | 70.3264 | 12.0355 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.443 | 25.3833 | 6.3305 | [7 empty] | 71.5393 | 12.5956 | 1.336 | 2244.3827 | 0.5719 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 256 |  | 150.6003 | 66.0058 | 42.938 | [7 empty] | 137.6542 | -0.243 | 72.1155 | 2244.3827 | 14.7657 | [6 empty] | 49.0704 | 25.5611 | 14.5027 | [5 empty] | 65.6985 | 4.5546 | 2244.3827 | [5 empty] | 49.4298 | 25.7637 | 14.9405 | [7 empty] | 65.6658 | 4.2844 | 0.2722 | 2244.3827 | 0.2298 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 384 |  | 161.0375 | 69.2819 | 105.7522 | [7 empty] | 115.3616 | -29.285 | 61.0228 | 4374.2217 | 15.4265 | [6 empty] | 51.9984 | 26.7327 | 29.9194 | [5 empty] | 58.2113 | -7.893 | 2244.3828 | [5 empty] | 52.161 | 26.8256 | 29.7781 | [7 empty] | 58.4483 | -7.7149 | 0.2965 | 2244.3828 | 0.1044 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 512 |  | 177.3964 | 74.558 | 198.0266 | [7 empty] | 93.5758 | -59.7107 | 56.8408 | 15780.5487 | 15.6886 | [6 empty] | 57.4 | 28.8939 | 58.3592 | [5 empty] | 48.1628 | -25.5268 | 9330.0083 | [5 empty] | 57.7553 | 29.0381 | 59.8054 | [7 empty] | 47.8331 | -26.27 | 0.8131 | 9745.4169 | 0.2676 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 640 |  | 199.5761 | 81.839 | 317.3785 | [7 empty] | 75.7241 | -87.3588 | 55.6965 | 6.4036e+17 | 15.4649 | [6 empty] | 67.0347 | 32.7489 | 109.0876 | [5 empty] | 36.7971 | -47.5243 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 67.2569 | 32.9077 | 108.4448 | [7 empty] | 37.1628 | -47.169 | 0.5099 | 6.4036e+17 | 0.1427 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 768 |  | 226.7496 | 90.6515 | 469.4536 | [7 empty] | 60.5184 | -112.9378 | 53.0995 | 2.9273e+18 | 14.7882 | [6 empty] | 83.9023 | 39.4979 | 197.8975 | [5 empty] | 25.675 | -72.8692 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 83.934 | 39.5078 | 198.2015 | [7 empty] | 25.6291 | -72.9444 | 0.0881 | 2.9273e+18 | 0.0204 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 896 |  | 259.3925 | 101.3756 | 646.309 | [7 empty] | 49.1913 | -135.1879 | 47.4691 | 2.9273e+18 | 13.5362 | [6 empty] | 113.1253 | 51.1905 | 351.7606 | [5 empty] | 15.7942 | -101.4545 | 4.391e+18 | [5 empty] | 113.3869 | 51.5344 | 350.7962 | [7 empty] | 15.95 | -101.2203 | 0.2813 | 2.9273e+18 | 0.1214 | [22 empty] | 2
640 | 0 | 1023 |  | 296.4943 | 113.7389 | 848.6454 | [7 empty] | 40.1319 | -155.2237 | 39.0087 | 2.9273e+18 | 11.3766 | [6 empty] | 162.9791 | 71.1378 | 614.2475 | [5 empty] | 7.3906 | -134.0179 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 163.1747 | 71.5601 | 612.0637 | [7 empty] | 7.5434 | -133.7495 | 0.3089 | 2.9273e+18 | 0.1264 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 0 |  | 144.399 | 68.4608 | 2.2447 | [7 empty] | 148.0329 | 27.632 | 80.7436 | 2244.3827 | 15.1191 | [6 empty] | 48.2243 | 27.2931 | 3.6678 | [5 empty] | 67.9023 | 17.7016 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.6646 | 27.4081 | 3.8321 | [7 empty] | 68.5106 | 17.5008 | 0.6407 | 2244.3827 | 0.3042 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 128 |  | 145.7705 | 68.9367 | 11.4452 | [7 empty] | 143.4054 | 21.6144 | 77.8194 | 2244.3827 | 14.7064 | [6 empty] | 48.8766 | 27.5541 | 7.1027 | [5 empty] | 65.9402 | 14.1985 | 2244.3827 | [5 empty] | 48.644 | 27.3476 | 7.1532 | [7 empty] | 65.9025 | 13.9886 | 0.2132 | 2244.3827 | 0.1982 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 256 |  | 152.9306 | 71.4411 | 43.2854 | [7 empty] | 131.0664 | 3.2508 | 69.2869 | 2244.3827 | 15.1943 | [6 empty] | 50.364 | 28.1492 | 14.9337 | [5 empty] | 61.8731 | 6.8524 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.3101 | 28.0828 | 15.2982 | [7 empty] | 61.6482 | 6.4576 | 0.4544 | 2244.3827 | 0.3051 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 384 |  | 163.3894 | 74.7489 | 105.9404 | [7 empty] | 110.7615 | -25.6336 | 59.1003 | 4207.0871 | 15.8581 | [6 empty] | 53.292 | 29.3208 | 30.3504 | [5 empty] | 55.192 | -5.512 | 3121.8919 | [5 empty] | 52.9751 | 29.1432 | 30.5417 | [7 empty] | 54.7895 | -5.783 | 0.4853 | 3250.6695 | 0.1713 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 512 |  | 179.6671 | 80.005 | 197.9619 | [7 empty] | 90.5106 | -56.3768 | 55.4425 | 13581.4379 | 16.0777 | [6 empty] | 58.6936 | 31.482 | 58.7902 | [5 empty] | 46.0295 | -23.2814 | 8532.2954 | [5 empty] | 58.5205 | 31.3646 | 60.3947 | [7 empty] | 45.1428 | -24.3009 | 1.3512 | 9085.7094 | 0.4201 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 640 |  | 201.8247 | 87.2908 | 317.1224 | [7 empty] | 73.6359 | -84.618 | 54.5371 | 6.4036e+17 | 15.8139 | [6 empty] | 68.3283 | 35.3371 | 109.5185 | [5 empty] | 35.4042 | -45.7254 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 68.0723 | 35.2545 | 109.2335 | [7 empty] | 35.2302 | -45.6446 | 0.1919 | 6.4036e+17 | 0.0536 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 768 |  | 229.0476 | 96.1331 | 469.2061 | [7 empty] | 59.0365 | -110.8804 | 52.0525 | 2.9273e+18 | 15.1252 | [6 empty] | 85.1959 | 42.086 | 198.3285 | [5 empty] | 24.7638 | -71.7033 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 85.3885 | 42.3718 | 196.6856 | [7 empty] | 25.1199 | -71.124 | 0.6799 | 2.9273e+18 | 0.1913 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 896 |  | 261.7229 | 106.9051 | 646.2043 | [7 empty] | 48.0256 | -133.7135 | 46.4706 | 2.9273e+18 | 13.8787 | [6 empty] | 114.4189 | 53.7786 | 352.1915 | [5 empty] | 15.1531 | -100.8666 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 115.0839 | 54.2609 | 349.9377 | [7 empty] | 15.7676 | -100.3762 | 0.7862 | 2.9273e+18 | 0.2271 | [22 empty] | 2
640 | 128 | 1023 |  | 298.8358 | 119.3823 | 848.7415 | [7 empty] | 39.1158 | -154.1956 | 38.1206 | 2.9273e+18 | 11.7094 | [6 empty] | 164.2727 | 73.7259 | 614.6785 | [5 empty] | 6.9074 | -133.8046 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 164.5674 | 74.1492 | 609.4528 | [7 empty] | 7.4477 | -133.1914 | 0.8173 | 4.391e+18 | 0.1962 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 0 |  | 149.9659 | 86.3242 | 3.9772 | [7 empty] | 120.5685 | 36.565 | 63.7568 | 2244.3827 | 16.3551 | [6 empty] | 51.1735 | 33.1936 | 4.6503 | [5 empty] | 58.5101 | 21.9469 | 2244.3827 | [5 empty] | 50.768 | 33.0993 | 4.9931 | [7 empty] | 57.5856 | 21.6451 | 0.9726 | 2244.3827 | 0.3298 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 128 |  | 151.366 | 87.0097 | 13.1747 | [7 empty] | 117.0076 | 31.1113 | 61.2536 | 2244.3827 | 15.9007 | [6 empty] | 51.8259 | 33.4547 | 8.0852 | [5 empty] | 57.0373 | 18.6386 | 2244.3827 | [5 empty] | 51.3069 | 33.2945 | 8.1435 | [7 empty] | 56.222 | 18.5849 | 0.817 | 2244.3827 | 0.1882 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 256 |  | 158.5975 | 89.6278 | 45.0147 | [7 empty] | 108.6053 | 13.7648 | 54.7107 | 2244.3827 | 16.1815 | [6 empty] | 53.3132 | 34.0498 | 15.9162 | [5 empty] | 53.9369 | 11.6139 | 2244.3827 | [5 empty] | 52.9322 | 33.9758 | 16.7874 | [7 empty] | 52.758 | 10.8844 | 1.3863 | 2244.3827 | 0.6005 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 384 |  | 168.9715 | 92.9453 | 107.5376 | [7 empty] | 93.5877 | -14.4746 | 47.0213 | 4045.9535 | 16.9211 | [6 empty] | 56.2413 | 35.2213 | 31.3329 | [5 empty] | 48.7021 | -0.4646 | 3350.7515 | [5 empty] | 55.7597 | 35.1478 | 32.2673 | [7 empty] | 47.4015 | -1.123 | 1.4577 | 3564.2349 | 0.4726 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 512 |  | 185.2182 | 98.2234 | 199.4428 | [7 empty] | 77.938 | -45.8453 | 45.8808 | 10117.4284 | 17.2355 | [6 empty] | 61.6428 | 37.3826 | 59.7727 | [5 empty] | 41.2299 | -18.3213 | 7323.545 | [5 empty] | 62.327 | 37.8869 | 59.6862 | [7 empty] | 41.6472 | -17.8946 | 0.5968 | 7165.3135 | 0.2539 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 640 |  | 207.4558 | 105.5858 | 318.6667 | [7 empty] | 64.3244 | -75.6099 | 46.8966 | 1.3722e+17 | 17.0425 | [6 empty] | 71.2776 | 41.2376 | 110.501 | [5 empty] | 32.1359 | -41.5043 | 97457.7078 | [5 empty] | 72.0112 | 41.8065 | 108.4789 | [7 empty] | 33.153 | -40.2577 | 1.6089 | 47542.6002 | 0.4932 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 768 |  | 234.6705 | 114.4815 | 470.7437 | [7 empty] | 51.9448 | -103.7208 | 45.6662 | 2.9273e+18 | 16.4079 | [6 empty] | 88.1452 | 47.9866 | 199.311 | [5 empty] | 22.5859 | -68.7428 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 88.1773 | 48.1736 | 197.1628 | [7 empty] | 22.9443 | -68.0252 | 0.8021 | 2.9273e+18 | 0.2056 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 896 |  | 267.3878 | 125.3507 | 647.7701 | [7 empty] | 42.3527 | -128.2439 | 40.8401 | 2.9273e+18 | 15.2128 | [6 empty] | 117.3682 | 59.6792 | 353.174 | [5 empty] | 13.6351 | -99.2059 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 117.7169 | 60.2595 | 349.8528 | [7 empty] | 14.0667 | -98.4114 | 0.9041 | 2.9273e+18 | 0.2521 | [22 empty] | 2
640 | 256 | 1023 |  | 304.6236 | 138.2852 | 850.3553 | [7 empty] | 34.2805 | -150.0448 | 33.1641 | 4.391e+18 | 13.0141 | [6 empty] | 167.222 | 79.6265 | 615.661 | [5 empty] | 5.7836 | -133.0807 | 4.391e+18 | [5 empty] | 167.9865 | 80.4921 | 612.837 | [7 empty] | 6.145 | -132.6225 | 0.5835 | 2.9273e+18 | 0.232 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 0 |  | 159.7001 | 119.0841 | 7.1621 | [7 empty] | 82.5708 | 49.6685 | 43.9096 | 2244.3827 | 18.6103 | [6 empty] | 56.9797 | 44.81 | 6.5845 | [5 empty] | 43.8938 | 28.8804 | 2244.3827 | [5 empty] | 56.947 | 44.7322 | 6.6861 | [7 empty] | 43.9334 | 28.7352 | 0.1505 | 2244.3827 | 0.1513 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 128 |  | 161.2678 | 120.1909 | 16.4055 | [7 empty] | 80.1053 | 44.9885 | 41.7399 | 2244.3827 | 18.2801 | [6 empty] | 57.632 | 45.071 | 10.0194 | [5 empty] | 42.9847 | 25.9023 | 2244.3827 | [5 empty] | 56.9946 | 44.7284 | 10.162 | [7 empty] | 42.3129 | 25.6717 | 0.7103 | 2244.3827 | 0.2179 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 256 |  | 168.4331 | 122.8856 | 48.2109 | [7 empty] | 75.6387 | 29.3384 | 35.9836 | 2244.3827 | 18.0582 | [6 empty] | 59.1194 | 45.6661 | 17.8504 | [5 empty] | 41.0333 | 19.4751 | 2244.3827 | [5 empty] | 58.9984 | 45.6606 | 17.6341 | [7 empty] | 40.9101 | 19.6774 | 0.2369 | 2244.3827 | 0.2063 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 384 |  | 178.8088 | 126.2762 | 110.6443 | [7 empty] | 66.5073 | 2.7674 | 29.3763 | 3956.0181 | 18.8809 | [6 empty] | 62.0474 | 46.8377 | 33.2671 | [5 empty] | 37.6191 | 8.1003 | 3481.0727 | [5 empty] | 61.7397 | 46.7497 | 33.3 | [7 empty] | 37.1975 | 8.0701 | 0.4227 | 3503.6356 | 0.1308 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 512 |  | 195.0943 | 131.6514 | 202.5056 | [7 empty] | 56.5522 | -28.4383 | 30.6804 | 7586.8478 | 19.3784 | [6 empty] | 67.449 | 48.9989 | 61.7069 | [5 empty] | 32.4727 | -9.4262 | 6071.0178 | [5 empty] | 67.9301 | 49.2802 | 60.7508 | [7 empty] | 33.1865 | -8.7048 | 1.0148 | 5906.4421 | 0.3988 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 640 |  | 217.3141 | 139.0747 | 321.6576 | [7 empty] | 47.4555 | -59.523 | 34.0695 | 23530.3402 | 19.3012 | [6 empty] | 77.0837 | 52.8539 | 112.4352 | [5 empty] | 25.7528 | -33.2604 | 17665.0928 | [5 empty] | 76.9976 | 52.9037 | 111.3793 | [7 empty] | 25.8745 | -32.7426 | 0.532 | 16946.1384 | 0.1779 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 768 |  | 244.5535 | 148.0517 | 473.6707 | [7 empty] | 38.5573 | -89.8443 | 34.3019 | 2.9273e+18 | 18.7788 | [6 empty] | 93.9513 | 59.6029 | 201.2452 | [5 empty] | 18.1417 | -62.2794 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 93.635 | 59.5799 | 202.4933 | [7 empty] | 17.5463 | -62.638 | 0.6951 | 2.9273e+18 | 0.2259 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 896 |  | 277.2863 | 159.0639 | 650.6556 | [7 empty] | 31.3638 | -116.7577 | 30.0997 | 2.9273e+18 | 17.6287 | [6 empty] | 123.1743 | 71.2955 | 355.1082 | [5 empty] | 10.5188 | -95.0443 | 4.391e+18 | [5 empty] | 123.1647 | 71.5832 | 354.3253 | [7 empty] | 10.4322 | -94.7585 | 0.2986 | 4.391e+18 | 0.1135 | [22 empty] | 2
640 | 384 | 1023 |  | 314.8217 | 172.8133 | 853.45 | [7 empty] | 24.85 | -140.6053 | 23.442 | 2.9273e+18 | 14.9268 | [6 empty] | 173.0281 | 91.2428 | 617.5952 | [5 empty] | 3.513 | -130.8965 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.3667 | 92.1868 | 612.3231 | [7 empty] | 3.8071 | -130 | 0.9435 | 4.391e+18 | 0.2739 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 0 |  | 174.1343 | 168.0312 | 11.9302 | [7 empty] | 43.2697 | 64.5313 | 31.6452 | 2244.3827 | 21.311 | [6 empty] | 67.6905 | 66.239 | 10.1527 | [5 empty] | 25.0128 | 38.6836 | 2244.3826 | [5 empty] | 67.6602 | 66.2313 | 10.1603 | [7 empty] | 24.9701 | 38.6805 | 0.0427 | 2244.3826 | 0.0187 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 128 |  | 175.6853 | 169.3666 | 21.1827 | [7 empty] | 41.6754 | 60.5751 | 29.8164 | 2244.3827 | 21.1421 | [6 empty] | 68.3429 | 66.5001 | 13.5875 | [5 empty] | 24.5725 | 36.1516 | 2500.0105 | [5 empty] | 67.7293 | 66.2745 | 13.8586 | [7 empty] | 23.7797 | 35.9544 | 0.817 | 2543.6181 | 0.3457 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 256 |  | 182.9245 | 172.2508 | 52.9633 | [7 empty] | 39.9105 | 46.9177 | 23.067 | 1923.4609 | 20.6589 | [6 empty] | 69.8302 | 67.0952 | 21.4185 | [5 empty] | 23.6092 | 30.5972 | 1886.0555 | [5 empty] | 69.7595 | 67.0839 | 21.491 | [7 empty] | 23.4854 | 30.5553 | 0.1307 | 1883.9632 | 0.0547 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 384 |  | 193.3576 | 175.7562 | 115.388 | [7 empty] | 35.1949 | 22.8186 | 13.5393 | 3914.437 | 21.0662 | [6 empty] | 72.7583 | 68.2667 | 36.8352 | [5 empty] | 21.8617 | 20.4654 | 3556.6017 | [5 empty] | 72.157 | 68.1177 | 37.8668 | [7 empty] | 20.8074 | 19.8286 | 1.2316 | 3634.2943 | 0.5072 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 512 |  | 209.6552 | 181.1823 | 207.1642 | [7 empty] | 30.0137 | -6.9788 | 15.5774 | 6117.9904 | 22.1008 | [6 empty] | 78.1598 | 70.428 | 65.275 | [5 empty] | 19.0694 | 4.1061 | 5085.3263 | [5 empty] | 79.0238 | 71.1837 | 64.3059 | [7 empty] | 19.6544 | 5.0402 | 1.1022 | 4969.9068 | 0.616 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 640 |  | 231.8763 | 188.6471 | 326.2556 | [7 empty] | 25.179 | -38.2409 | 21.2552 | 11403.4678 | 21.5454 | [6 empty] | 87.7946 | 74.283 | 116.0033 | [5 empty] | 15.1138 | -19.5199 | 9474.1867 | [5 empty] | 87.5282 | 74.4525 | 115.308 | [7 empty] | 14.7534 | -19.0505 | 0.5918 | 9367.1124 | 0.2945 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 768 |  | 259.153 | 197.7355 | 478.2209 | [7 empty] | 19.9339 | -69.9983 | 22.1964 | 214975.2845 | 20.3333 | [6 empty] | 104.6621 | 81.032 | 204.8133 | [5 empty] | 10.1743 | -50.0627 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 104.8523 | 81.8032 | 204.4405 | [7 empty] | 9.783 | -49.4531 | 0.7244 | 6.4036e+17 | 0.3187 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 896 |  | 291.9801 | 208.9265 | 655.3393 | [7 empty] | 15.5556 | -99.0879 | 17.0757 | 2.9273e+18 | 18.3427 | [6 empty] | 133.8851 | 92.7246 | 358.6763 | [5 empty] | 4.7146 | -85.8949 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 134.134 | 93.7408 | 357.3834 | [7 empty] | 4.4254 | -85.1057 | 0.8406 | 2.9273e+18 | 0.3316 | [22 empty] | 2
640 | 512 | 1023 |  | 329.5637 | 223.1062 | 858.1236 | [7 empty] | 11.1339 | -125.2176 | 11.872 | 2.9273e+18 | 15.4543 | [6 empty] | 183.7389 | 112.6719 | 621.1633 | [5 empty] | -0.7381 | -125.1843 | 4.391e+18 | [5 empty] | 185.0786 | 114.4039 | 619.8862 | [7 empty] | -0.6174 | -124.4648 | 0.7296 | 4.391e+18 | 0.3698 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 0 |  | 193.7408 | 234.7111 | 18.4211 | [7 empty] | 6.7441 | 79.8756 | 28.7325 | 1934.1624 | 19.6319 | [6 empty] | 86.7955 | 104.4623 | 16.5171 | [5 empty] | 3.6943 | 51.3054 | 1863.0014 | [5 empty] | 87.1324 | 104.1932 | 16.2895 | [7 empty] | 4.4992 | 51.2454 | 0.8072 | 1868.4005 | 0.375 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 128 |  | 195.4318 | 236.281 | 27.6986 | [7 empty] | 5.8177 | 76.5382 | 27.3668 | 1895.9955 | 19.4429 | [6 empty] | 87.4479 | 104.7233 | 19.952 | [5 empty] | 3.5474 | 49.2657 | 3019.2217 | [5 empty] | 88.2005 | 104.6345 | 19.5267 | [7 empty] | 4.7593 | 49.3253 | 1.2134 | 2989.5845 | 0.5758 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 256 |  | 202.6476 | 239.1523 | 59.4696 | [7 empty] | 5.6459 | 64.7522 | 20.1674 | 3154.5518 | 18.79 | [6 empty] | 88.9352 | 105.3184 | 27.783 | [5 empty] | 3.2209 | 44.7311 | 3205.1225 | [5 empty] | 89.8478 | 105.6143 | 27.8827 | [7 empty] | 4.1038 | 44.6489 | 0.8867 | 3191.0715 | 0.4273 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 384 |  | 213.0994 | 242.677 | 121.8789 | [7 empty] | 3.7235 | 43.3941 | 7.2359 | 3893.0986 | 18.3035 | [6 empty] | 91.8633 | 106.49 | 43.1997 | [5 empty] | 2.6098 | 36.2444 | 3599.6836 | [5 empty] | 92.5525 | 106.5863 | 42.9526 | [7 empty] | 3.4536 | 36.3043 | 0.8459 | 3577.5564 | 0.4538 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 512 |  | 229.4133 | 248.1398 | 213.6962 | [7 empty] | 1.7738 | 15.8622 | 6.0877 | 5291.122 | 18.7582 | [6 empty] | 97.2648 | 108.6512 | 71.6395 | [5 empty] | 1.5803 | 21.9468 | 4453.912 | [5 empty] | 97.5325 | 109.0132 | 71.9316 | [7 empty] | 1.5035 | 21.9624 | 0.0783 | 4457.2379 | 0.0926 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 768 |  | 278.8417 | 264.6806 | 484.6013 | [7 empty] | -2.0406 | -46.2998 | 15.7643 | 16356.5541 | 18.114 | [6 empty] | 123.7671 | 119.2552 | 211.1778 | [5 empty] | -2.1988 | -30.5363 | 14801.4907 | [5 empty] | 123.5829 | 119.416 | 211.2431 | [7 empty] | -2.509 | -30.4456 | 0.3232 | 14801.9071 | 0.244 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 896 |  | 311.6896 | 275.9164 | 661.7052 | [7 empty] | -3.7937 | -76.6583 | 7.8465 | 2.9273e+18 | 16.5132 | [6 empty] | 152.9901 | 130.9478 | 365.0408 | [5 empty] | -4.9611 | -68.8991 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.0161 | 131.1976 | 365.203 | [7 empty] | -5.1145 | -68.8117 | 0.1766 | 2.9273e+18 | 0.0987 | [22 empty] | 2
640 | 640 | 1023 |  | 349.2767 | 290.0833 | 864.4439 | [7 empty] | -5.9416 | -104.6995 | 8.2321 | 2.9273e+18 | 14.6222 | [6 empty] | 202.8439 | 150.8951 | 627.5278 | [5 empty] | -8.1107 | -112.6407 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 203.2861 | 152.3877 | 623.0211 | [7 empty] | -8.1398 | -111.3681 | 1.273 | 4.391e+18 | 0.322 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 0 |  | 218.8838 | 320.1881 | 26.7341 | [7 empty] | -25.8461 | 95.0709 | 29.2516 | 3073.5571 | 15.4553 | [6 empty] | 120.2426 | 171.3796 | 27.6594 | [5 empty] | -18.6035 | 66.7301 | 3236.8137 | [5 empty] | 120.2234 | 170.8891 | 27.7517 | [7 empty] | -18.2635 | 66.5206 | 0.3993 | 3235.4711 | 0.1296 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 128 |  | 220.5347 | 321.5556 | 35.9888 | [7 empty] | -26.2674 | 92.1869 | 28.0961 | 3140.9516 | 15.2349 | [6 empty] | 120.895 | 171.6406 | 31.0943 | [5 empty] | -18.6071 | 65.1552 | 3284.0048 | [5 empty] | 120.8053 | 171.6059 | 31.1314 | [7 empty] | -18.6799 | 65.1398 | 0.0744 | 3285.4912 | 0.0309 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 256 |  | 227.7292 | 324.3393 | 67.7301 | [7 empty] | -25.5929 | 82.0372 | 21.5759 | 3364.3145 | 14.5954 | [6 empty] | 122.3823 | 172.2357 | 38.9253 | [5 empty] | -18.6156 | 61.6207 | 3394.3577 | [5 empty] | 122.2996 | 172.1907 | 39.2336 | [7 empty] | -18.7107 | 61.4795 | 0.1702 | 3400.1829 | 0.0829 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 384 |  | 238.1471 | 327.7945 | 130.1042 | [7 empty] | -25.9215 | 63.2941 | 11.1316 | 3881.1246 | 14.2868 | [6 empty] | 125.3104 | 173.4073 | 54.342 | [5 empty] | -18.6332 | 54.8803 | 3624.0649 | [5 empty] | 125.2148 | 173.2624 | 54.3164 | [7 empty] | -18.6201 | 54.851 | 0.0321 | 3624.2999 | 0.0203 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 512 |  | 254.2786 | 333.0469 | 221.6616 | [7 empty] | -25.9122 | 38.3999 | 8.6615 | 4815.5878 | 14.762 | [6 empty] | 130.7119 | 175.5685 | 82.7818 | [5 empty] | -18.6687 | 43.1489 | 4096.8371 | [5 empty] | 130.536 | 175.5799 | 83.6693 | [7 empty] | -18.9665 | 42.8205 | 0.4433 | 4117.2134 | 0.1971 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 640 |  | 276.4797 | 340.4731 | 340.6889 | [7 empty] | -25.4439 | 10.0476 | 15.6632 | 6439.9376 | 15.8147 | [6 empty] | 140.3467 | 179.4236 | 133.5101 | [5 empty] | -18.7405 | 24.2038 | 5121.7274 | [5 empty] | 139.8852 | 178.8523 | 133.6984 | [7 empty] | -18.8055 | 23.9518 | 0.2603 | 5138.1504 | 0.1312 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 768 |  | 303.7562 | 349.5733 | 492.6475 | [7 empty] | -25.406 | -21.0441 | 18.1866 | 9867.168 | 15.8335 | [6 empty] | 157.2142 | 186.1726 | 222.3201 | [5 empty] | -18.8857 | -4.0665 | 7740.9432 | [5 empty] | 156.6379 | 185.9109 | 224.2439 | [7 empty] | -19.4249 | -4.7054 | 0.836 | 7854.9241 | 0.3701 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 896 |  | 336.5512 | 360.6975 | 669.7092 | [7 empty] | -25.0893 | -51.6142 | 10.779 | 21036.5736 | 13.5547 | [6 empty] | 186.4372 | 197.8652 | 376.1831 | [5 empty] | -19.1754 | -42.6023 | 23614.1705 | [5 empty] | 186.1602 | 198.4107 | 375.7078 | [7 empty] | -19.6199 | -42.233 | 0.5779 | 23243.4515 | 0.3567 | [22 empty] | 2
640 | 768 | 1023 |  | 374.0261 | 374.412 | 872.4981 | [7 empty] | -25.2105 | -80.8151 | 10.6027 | 4.391e+18 | 12.5261 | [6 empty] | 236.291 | 217.8125 | 638.6701 | [5 empty] | -19.7228 | -89.8871 | 4.391e+18 | [5 empty] | 237.5476 | 219.892 | 634.777 | [7 empty] | -19.5826 | -88.5012 | 1.3929 | 4.391e+18 | 0.2748 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 0 |  | 249.3997 | 423.6047 | 36.7654 | [7 empty] | -54.2976 | 109.6683 | 27.7181 | 3273.9454 | 10.2459 | [6 empty] | 178.1896 | 287.3137 | 46.9634 | [5 empty] | -41.3726 | 85.1482 | 3409.9733 | [5 empty] | 179.2753 | 288.1819 | 47.2179 | [7 empty] | -41.0057 | 85.1521 | 0.367 | 3407.1854 | 0.1192 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 128 |  | 250.8129 | 424.4272 | 45.9508 | [7 empty] | -54.4185 | 107.1292 | 26.6071 | 3323.9786 | 9.9727 | [6 empty] | 178.8419 | 287.5747 | 50.3983 | [5 empty] | -41.323 | 83.968 | 3438.2912 | [5 empty] | 179.4595 | 288.2066 | 50.5789 | [7 empty] | -41.191 | 83.9938 | 0.1344 | 3437.3705 | 0.0609 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 256 |  | 257.979 | 427.0995 | 77.6344 | [7 empty] | -53.3459 | 98.3441 | 20.9205 | 3492.1068 | 9.3329 | [6 empty] | 180.3293 | 288.1698 | 58.2293 | [5 empty] | -41.2111 | 81.3026 | 3503.9486 | [5 empty] | 182.0729 | 289.3088 | 57.9202 | [7 empty] | -40.4277 | 81.4987 | 0.8075 | 3491.5059 | 0.2799 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 384 |  | 268.3641 | 430.4322 | 139.9415 | [7 empty] | -52.8046 | 81.8951 | 13.1293 | 3873.2315 | 9.2949 | [6 empty] | 183.2573 | 289.3414 | 73.6459 | [5 empty] | -40.9961 | 76.1561 | 3637.8802 | [5 empty] | 184.7128 | 290.2445 | 72.4644 | [7 empty] | -40.2406 | 76.6192 | 0.8861 | 3617.3799 | 0.3374 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 512 |  | 284.5699 | 435.7661 | 231.5069 | [7 empty] | -51.7125 | 59.5714 | 13.351 | 4534.1293 | 10.2676 | [6 empty] | 188.6589 | 291.5027 | 102.0858 | [5 empty] | -40.617 | 66.9968 | 3902.4605 | [5 empty] | 190.3214 | 293.1175 | 101.5388 | [7 empty] | -40.1458 | 67.4326 | 0.6418 | 3885.7082 | 0.2611 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 640 |  | 306.7424 | 443.0751 | 350.5376 | [7 empty] | -49.9996 | 33.4045 | 20.8109 | 5612.6599 | 11.7012 | [6 empty] | 198.2936 | 295.3577 | 152.8141 | [5 empty] | -39.9925 | 51.6514 | 4436.6673 | [5 empty] | 201.2185 | 297.5532 | 151.5795 | [7 empty] | -38.8625 | 52.3601 | 1.3339 | 4394.7617 | 0.5043 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 768 |  | 333.9413 | 452.0008 | 502.3505 | [7 empty] | -48.5189 | 3.8951 | 25.3866 | 7549.6604 | 13.3708 | [6 empty] | 215.1612 | 302.1067 | 241.6241 | [5 empty] | -39.0378 | 27.4448 | 5598.6032 | [5 empty] | 217.4731 | 304.2341 | 241.0434 | [7 empty] | -38.4225 | 28.0506 | 0.8634 | 5551.5813 | 0.3655 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 896 |  | 366.7312 | 463.0074 | 679.5185 | [7 empty] | -46.7643 | -26.0178 | 20.0557 | 11445.8394 | 10.8378 | [6 empty] | 244.3842 | 313.7993 | 395.4871 | [5 empty] | -37.7133 | -8.1206 | 8731.4253 | [5 empty] | 246.0375 | 315.4701 | 392.8673 | [7 empty] | -37.2194 | -7.1251 | 1.1112 | 8568.2332 | 0.447 | [22 empty] | 2
640 | 896 | 1023 |  | 404.0639 | 476.1035 | 882.3057 | [7 empty] | -45.3298 | -55.4799 | 9.2071 | 24771.8125 | 8.8216 | [6 empty] | 294.238 | 333.7466 | 657.9741 | [5 empty] | -36.1247 | -55.6703 | 37517.3809 | [5 empty] | 296.2263 | 336.2643 | 659.9732 | [7 empty] | -36.1584 | -55.3212 | 0.3508 | 35870.0116 | 0.1915 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 0 |  | 287.0988 | 547.8741 | 48.7386 | [7 empty] | -79.4185 | 123.8942 | 22.5433 | 3404.8192 | 4.9013 | [6 empty] | 277.0458 | 485.0947 | 79.8956 | [5 empty] | -64.7163 | 106.8049 | 3511.4469 | [5 empty] | 279.1789 | 485.5186 | 79.4057 | [7 empty] | -63.6143 | 106.8238 | 1.1022 | 3500.6042 | 0.2701 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 128 |  | 288.3707 | 548.2242 | 57.8569 | [7 empty] | -79.3553 | 121.6541 | 21.5204 | 3443.3539 | 4.5345 | [6 empty] | 277.6982 | 485.3558 | 83.3304 | [5 empty] | -64.6563 | 105.9357 | 3528.3599 | [5 empty] | 279.7849 | 486.6134 | 83.6386 | [7 empty] | -63.9432 | 105.9066 | 0.7137 | 3523.2892 | 0.1686 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 256 |  | 295.3975 | 550.5886 | 89.4034 | [7 empty] | -78.1172 | 114.0106 | 16.9051 | 3573.3987 | 3.7598 | [6 empty] | 279.1855 | 485.9509 | 91.1614 | [5 empty] | -64.5203 | 103.9653 | 3567.3226 | [5 empty] | 280.8786 | 486.9764 | 91.8684 | [7 empty] | -63.975 | 103.8325 | 0.5612 | 3565.7142 | 0.1183 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 384 |  | 305.6789 | 553.6223 | 151.4825 | [7 empty] | -77.1071 | 99.5694 | 12.8632 | 3862.6788 | 4.4252 | [6 empty] | 282.1136 | 487.1224 | 106.5781 | [5 empty] | -64.2562 | 100.1312 | 3645.7088 | [5 empty] | 284.7448 | 488.3904 | 105.8702 | [7 empty] | -63.183 | 100.3199 | 1.0896 | 3632.099 | 0.2952 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 512 |  | 321.9094 | 558.8746 | 243.0012 | [7 empty] | -75.4268 | 79.615 | 17.9009 | 4348.671 | 6.5322 | [6 empty] | 287.5151 | 489.2837 | 135.0179 | [5 empty] | -63.7813 | 93.2101 | 3796.4279 | [5 empty] | 289.4936 | 489.8816 | 134.578 | [7 empty] | -62.8626 | 93.2697 | 0.9207 | 3785.8081 | 0.2317 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 640 |  | 344.0502 | 566.1756 | 361.8358 | [7 empty] | -73.0764 | 55.7797 | 27.4757 | 5104.6025 | 8.7491 | [6 empty] | 297.1499 | 493.1387 | 185.7463 | [5 empty] | -62.9721 | 81.33 | 4086.3528 | [5 empty] | 298.6742 | 493.79 | 185.9402 | [7 empty] | -62.3826 | 81.2976 | 0.5903 | 4081.0061 | 0.1428 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 768 |  | 371.1601 | 574.8686 | 513.7431 | [7 empty] | -70.7509 | 28.1753 | 34.8771 | 6355.261 | 10.9567 | [6 empty] | 314.0175 | 499.8877 | 274.5562 | [5 empty] | -61.6619 | 61.8474 | 4665.8325 | [5 empty] | 314.8801 | 500.0715 | 276.1684 | [7 empty] | -61.3683 | 61.4815 | 0.4691 | 4674.4646 | 0.1003 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 896 |  | 403.8694 | 585.4814 | 690.9957 | [7 empty] | -68.0459 | -0.5288 | 33.1277 | 8434.2047 | 11.8512 | [6 empty] | 343.2405 | 511.5803 | 428.4193 | [5 empty] | -59.6692 | 31.5223 | 5932.5505 | [5 empty] | 345.1935 | 512.7994 | 426.9118 | [7 empty] | -59.0239 | 31.9592 | 0.7793 | 5897.482 | 0.2512 | [22 empty] | 2
640 | 1023 | 1023 |  | 440.9289 | 597.6277 | 893.9645 | [7 empty] | -65.5191 | -29.5956 | 19.361 | 12635.6295 | 6.1708 | [6 empty] | 393.0943 | 531.5276 | 690.9062 | [5 empty] | -56.91 | -12.2541 | 9443.8697 | [5 empty] | 394.2096 | 532.2346 | 688.8389 | [7 empty] | -56.5201 | -11.8175 | 0.5853 | 9367.4732 | 0.1688 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 128 |  | 209.5056 | 92.7477 | 11.2355 | [7 empty] | 183.3376 | 24.6186 | 83.9436 | 2244.3827 | 13.7836 | [6 empty] | 86.1612 | 44.8547 | 8.4749 | [5 empty] | 99.5787 | 19.0526 | 2244.3827 | [5 empty] | 85.737 | 44.6309 | 8.5135 | [7 empty] | 99.2837 | 18.9376 | 0.3166 | 2244.3827 | 0.1059 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 256 |  | 216.8573 | 95.3136 | 43.1011 | [7 empty] | 171.3026 | 8.6142 | 75.7318 | 2244.3827 | 14.6361 | [6 empty] | 87.6485 | 45.4498 | 16.3059 | [5 empty] | 95.7006 | 13.0458 | 2244.3827 | [5 empty] | 86.5703 | 44.9354 | 16.5934 | [7 empty] | 94.6909 | 12.6331 | 1.0908 | 2244.3827 | 0.3291 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 384 |  | 227.133 | 98.5197 | 105.78 | [7 empty] | 150.427 | -17.9311 | 64.7857 | 2244.3827 | 15.648 | [6 empty] | 90.5766 | 46.6214 | 31.7226 | [5 empty] | 88.906 | 2.375 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.4419 | 46.0535 | 32.1208 | [7 empty] | 87.8513 | 1.8359 | 1.1845 | 2244.3827 | 0.3487 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 512 |  | 243.3977 | 103.7554 | 198.0098 | [7 empty] | 127.9082 | -47.9614 | 59.7368 | 6730.2644 | 15.932 | [6 empty] | 95.9781 | 48.7826 | 60.1624 | [5 empty] | 78.6493 | -14.1672 | 3894.5675 | [5 empty] | 96.4535 | 49.0188 | 59.6324 | [7 empty] | 79.2537 | -13.7456 | 0.737 | 3763.8631 | 0.1948 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 640 |  | 265.592 | 111.0494 | 317.0817 | [7 empty] | 107.7435 | -76.8078 | 58.319 | 23007.8636 | 15.6846 | [6 empty] | 105.6129 | 52.6376 | 110.8908 | [5 empty] | 65.2561 | -36.8586 | 10172.8683 | [5 empty] | 105.5301 | 52.7252 | 110.4981 | [7 empty] | 65.1822 | -36.6094 | 0.26 | 10076.9328 | 0.0782 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 768 |  | 292.6928 | 119.8305 | 468.8681 | [7 empty] | 89.4102 | -104.4255 | 55.785 | 1.0063e+18 | 15.031 | [6 empty] | 122.4804 | 59.3866 | 199.7007 | [5 empty] | 50.1608 | -64.7839 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 122.6509 | 59.5597 | 198.2441 | [7 empty] | 50.5746 | -64.26 | 0.6676 | 6.4036e+17 | 0.1465 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 896 |  | 325.4086 | 130.5865 | 645.8931 | [7 empty] | 74.8729 | -128.7872 | 50.9753 | 2.9273e+18 | 13.9768 | [6 empty] | 151.7034 | 71.0792 | 353.5638 | [5 empty] | 35.2831 | -96.6761 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 152.0991 | 71.4942 | 349.9148 | [7 empty] | 36.0004 | -95.8155 | 1.1203 | 2.9273e+18 | 0.2367 | [22 empty] | 2
768 | 0 | 1023 |  | 362.4628 | 142.9266 | 847.7748 | [7 empty] | 62.9308 | -150.5903 | 44.9052 | 2.9273e+18 | 12.1139 | [6 empty] | 201.5572 | 91.0265 | 616.0507 | [5 empty] | 22.0867 | -131.9292 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 201.2241 | 91.2442 | 613.9094 | [7 empty] | 22.0246 | -131.5984 | 0.3366 | 2.9273e+18 | 0.0915 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 0 |  | 210.3614 | 97.6288 | 2.6224 | [7 empty] | 180.0839 | 32.0274 | 83.1541 | 2244.3827 | 14.4566 | [6 empty] | 86.8024 | 47.1818 | 5.471 | [5 empty] | 97.3849 | 23.3392 | 2244.3827 | [5 empty] | 86.3668 | 46.9065 | 5.4675 | [7 empty] | 97.2148 | 23.2287 | 0.2028 | 2244.3827 | 0.0996 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 128 |  | 211.7008 | 98.0905 | 11.7109 | [7 empty] | 176.1537 | 27.092 | 80.6913 | 2244.3827 | 14.0948 | [6 empty] | 87.4548 | 47.4428 | 8.9059 | [5 empty] | 95.723 | 20.6114 | 2244.3827 | [5 empty] | 86.9375 | 47.189 | 8.8921 | [7 empty] | 95.355 | 20.5427 | 0.3744 | 2244.3827 | 0.0855 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 256 |  | 219.0006 | 100.6624 | 43.476 | [7 empty] | 165.0944 | 11.3638 | 73.0283 | 2244.3827 | 14.9486 | [6 empty] | 88.9421 | 48.0379 | 16.7369 | [5 empty] | 92.1423 | 14.698 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.5416 | 48.3522 | 16.233 | [7 empty] | 92.8494 | 15.1998 | 0.867 | 2244.3827 | 0.3878 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 384 |  | 229.2743 | 103.8888 | 105.9597 | [7 empty] | 145.6587 | -14.9188 | 62.7891 | 2244.3827 | 15.995 | [6 empty] | 91.8702 | 49.2095 | 32.1536 | [5 empty] | 85.8339 | 4.146 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.9272 | 49.1961 | 31.6676 | [7 empty] | 86.2252 | 4.4465 | 0.4934 | 2244.3827 | 0.1792 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 512 |  | 245.483 | 109.1185 | 197.9245 | [7 empty] | 124.458 | -44.9601 | 58.2355 | 6464.0621 | 16.264 | [6 empty] | 97.2717 | 51.3707 | 60.5934 | [5 empty] | 76.2276 | -12.3225 | 3865.6324 | [5 empty] | 97.2629 | 51.3568 | 60.2542 | [7 empty] | 76.3953 | -12.1448 | 0.2443 | 3819.3735 | 0.0741 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 640 |  | 267.6931 | 116.4288 | 316.8914 | [7 empty] | 105.2607 | -74.1041 | 57.1195 | 19563.4009 | 16.0053 | [6 empty] | 106.9065 | 55.2258 | 111.3217 | [5 empty] | 63.5343 | -35.0971 | 9606.1631 | [5 empty] | 106.3345 | 54.9643 | 111.6533 | [7 empty] | 62.9889 | -35.3703 | 0.6099 | 9788.8583 | 0.1389 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 768 |  | 294.7377 | 125.1977 | 468.5433 | [7 empty] | 87.5874 | -102.1485 | 54.714 | 6.4036e+17 | 15.3433 | [6 empty] | 123.774 | 61.9747 | 200.1317 | [5 empty] | 49.0324 | -63.3266 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 123.5551 | 62.0263 | 199.2584 | [7 empty] | 48.9766 | -63.0123 | 0.3192 | 6.4036e+17 | 0.0771 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 896 |  | 327.4914 | 135.9975 | 645.816 | [7 empty] | 73.4404 | -126.9809 | 49.9242 | 2.9273e+18 | 14.2914 | [6 empty] | 152.997 | 73.6673 | 353.9947 | [5 empty] | 34.5557 | -95.6694 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 153.2251 | 73.9998 | 351.8431 | [7 empty] | 34.9087 | -95.1127 | 0.6593 | 2.9273e+18 | 0.1499 | [22 empty] | 2
768 | 128 | 1023 |  | 364.5254 | 148.4249 | 847.5626 | [7 empty] | 61.7529 | -149.1376 | 43.9232 | 2.9273e+18 | 12.3479 | [6 empty] | 202.8508 | 93.6147 | 616.4817 | [5 empty] | 21.5906 | -131.3546 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 202.7812 | 94.0347 | 611.4703 | [7 empty] | 21.9381 | -130.6136 | 0.8184 | 2.9273e+18 | 0.1683 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 0 |  | 215.8279 | 115.4316 | 4.3501 | [7 empty] | 155.7211 | 39.4923 | 67.9254 | 2244.3827 | 15.891 | [6 empty] | 89.7517 | 53.0824 | 6.4535 | [5 empty] | 89.0399 | 26.5512 | 2244.3827 | [5 empty] | 89.7851 | 53.0331 | 6.73 | [7 empty] | 89.0414 | 26.2875 | 0.2637 | 2244.3827 | 0.3226 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 128 |  | 217.2151 | 116.1253 | 13.4529 | [7 empty] | 152.3761 | 34.9361 | 65.6565 | 2244.3827 | 15.3943 | [6 empty] | 90.404 | 53.3434 | 9.8884 | [5 empty] | 87.6485 | 23.931 | 2244.3827 | [5 empty] | 91.2256 | 53.7633 | 9.4572 | [7 empty] | 88.4691 | 24.3827 | 0.9367 | 2244.3827 | 0.4192 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 256 |  | 224.5282 | 118.778 | 45.1857 | [7 empty] | 144.0093 | 19.9544 | 59.4013 | 2244.3827 | 15.8611 | [6 empty] | 91.8914 | 53.9385 | 17.7194 | [5 empty] | 84.6332 | 18.2235 | 2244.3827 | [5 empty] | 92.0306 | 54.1122 | 17.6449 | [7 empty] | 84.5699 | 18.3846 | 0.1731 | 2244.3827 | 0.1305 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 384 |  | 234.8338 | 122.0722 | 107.6619 | [7 empty] | 128.56 | -5.614 | 51.1285 | 2244.3827 | 17.0063 | [6 empty] | 94.8194 | 55.1101 | 33.1361 | [5 empty] | 79.2628 | 7.9475 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.7673 | 55.1564 | 33.5707 | [7 empty] | 78.8792 | 7.7148 | 0.4487 | 2244.3827 | 0.1505 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 512 |  | 250.9991 | 127.3088 | 199.4732 | [7 empty] | 111.299 | -35.6192 | 48.729 | 5899.2684 | 17.422 | [6 empty] | 100.221 | 57.2713 | 61.5759 | [5 empty] | 70.9414 | -8.3102 | 3819.0888 | [5 empty] | 100.7091 | 57.6483 | 60.827 | [7 empty] | 71.4047 | -7.6713 | 0.7892 | 3704.7066 | 0.2959 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 640 |  | 273.1711 | 134.6399 | 318.3557 | [7 empty] | 95.191 | -65.4659 | 49.3629 | 14105.3507 | 17.2653 | [6 empty] | 109.8557 | 61.1263 | 112.3042 | [5 empty] | 59.6787 | -31.1792 | 8612.2047 | [5 empty] | 110.0108 | 61.291 | 112.2491 | [7 empty] | 59.6949 | -31.0472 | 0.133 | 8570.0315 | 0.0588 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 768 |  | 300.2918 | 143.5104 | 470.0807 | [7 empty] | 79.8496 | -94.6645 | 48.1527 | 6.4036e+17 | 16.6824 | [6 empty] | 126.7233 | 67.8753 | 201.1142 | [5 empty] | 46.4441 | -59.9838 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 126.1965 | 68.0446 | 202.4308 | [7 empty] | 45.395 | -60.2153 | 1.0744 | 1.3722e+17 | 0.2422 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 896 |  | 333.127 | 154.4073 | 647.6135 | [7 empty] | 67.2852 | -120.793 | 44.0692 | 2.9273e+18 | 15.5727 | [6 empty] | 155.9463 | 79.5679 | 354.9772 | [5 empty] | 32.8651 | -93.273 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 155.795 | 79.7963 | 355.2373 | [7 empty] | 32.537 | -93.2046 | 0.3351 | 2.9273e+18 | 0.1082 | [22 empty] | 2
768 | 256 | 1023 |  | 370.2307 | 167.1878 | 849.3436 | [7 empty] | 56.609 | -144.0437 | 38.8269 | 2.9273e+18 | 13.2156 | [6 empty] | 205.8001 | 99.5152 | 617.4642 | [5 empty] | 20.4391 | -129.9272 | 4.391e+18 | [5 empty] | 205.6879 | 100.2761 | 616.2924 | [7 empty] | 20.1272 | -129.5443 | 0.4939 | 2.9273e+18 | 0.2242 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 0 |  | 225.4624 | 148.0955 | 7.535 | [7 empty] | 119.7726 | 51.0197 | 48.4708 | 2244.3827 | 18.5706 | [6 empty] | 95.5578 | 64.6987 | 8.3877 | [5 empty] | 75.1358 | 32.1259 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.3853 | 63.8553 | 8.8613 | [7 empty] | 74.5126 | 31.4852 | 0.8938 | 2244.3827 | 0.5657 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 128 |  | 226.9732 | 149.1835 | 16.664 | [7 empty] | 117.1615 | 47.0091 | 46.3952 | 2244.3827 | 18.1345 | [6 empty] | 96.2102 | 64.9597 | 11.8226 | [5 empty] | 74.1186 | 29.6934 | 2244.3827 | [5 empty] | 94.9431 | 64.2301 | 11.9681 | [7 empty] | 73.2867 | 29.381 | 0.8886 | 2244.3827 | 0.2643 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 256 |  | 234.3397 | 152.0013 | 48.374 | [7 empty] | 111.9037 | 33.2583 | 40.9867 | 2244.3827 | 17.9021 | [6 empty] | 97.6975 | 65.5548 | 19.6536 | [5 empty] | 71.8956 | 24.3558 | 2244.3827 | [5 empty] | 97.1352 | 65.2523 | 20.1623 | [7 empty] | 71.2924 | 23.9224 | 0.7427 | 2244.3827 | 0.3207 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 384 |  | 244.6032 | 155.3515 | 110.7604 | [7 empty] | 101.3364 | 9.1366 | 33.9105 | 2244.3826 | 18.9074 | [6 empty] | 100.6256 | 66.7264 | 35.0703 | [5 empty] | 67.8712 | 14.6143 | 2244.3827 | [5 empty] | 100.0315 | 66.2581 | 35.249 | [7 empty] | 67.6398 | 14.2791 | 0.4072 | 2244.3827 | 0.2336 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 512 |  | 260.8287 | 160.6944 | 202.5415 | [7 empty] | 89.2066 | -20.2664 | 33.6991 | 5276.1863 | 19.5792 | [6 empty] | 106.0271 | 68.8876 | 63.5101 | [5 empty] | 61.4674 | -1.1309 | 3768.3681 | [5 empty] | 106.4623 | 69.068 | 63.0392 | [7 empty] | 61.997 | -0.8202 | 0.614 | 3710.9978 | 0.181 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 640 |  | 283.0336 | 168.1053 | 321.405 | [7 empty] | 77.4905 | -50.608 | 36.5909 | 10131.6266 | 19.4435 | [6 empty] | 115.6619 | 72.7426 | 114.2384 | [5 empty] | 52.4665 | -23.9118 | 7360.5747 | [5 empty] | 115.9755 | 72.9866 | 112.2496 | [7 empty] | 53.1718 | -22.9253 | 1.2127 | 7123.6036 | 0.3655 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 768 |  | 310.229 | 177.1176 | 473.1844 | [7 empty] | 65.7076 | -81.1215 | 36.8351 | 73503.2805 | 18.6241 | [6 empty] | 132.5294 | 79.4916 | 203.0484 | [5 empty] | 41.3891 | -53.455 | 46978.9286 | [5 empty] | 131.9781 | 79.4683 | 202.4406 | [7 empty] | 40.9737 | -53.2236 | 0.4755 | 46297.5285 | 0.1177 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 896 |  | 343.0458 | 188.1451 | 650.3514 | [7 empty] | 55.7637 | -108.9114 | 33.4175 | 2.9273e+18 | 16.9129 | [6 empty] | 161.7524 | 91.1842 | 356.9114 | [5 empty] | 29.4693 | -88.2878 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 161.0216 | 91.2304 | 358.5852 | [7 empty] | 28.5526 | -88.5647 | 0.9576 | 2.9273e+18 | 0.2513 | [22 empty] | 2
768 | 384 | 1023 |  | 380.3974 | 201.5754 | 852.5428 | [7 empty] | 46.8229 | -133.8479 | 29.5742 | 2.9273e+18 | 14.2557 | [6 empty] | 211.6062 | 111.1315 | 619.3984 | [5 empty] | 18.1152 | -126.7411 | 4.391e+18 | [5 empty] | 211.0214 | 111.3452 | 621.6779 | [7 empty] | 17.3748 | -126.9517 | 0.7698 | 4.391e+18 | 0.2203 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 0 |  | 239.8878 | 197.05 | 12.2997 | [7 empty] | 79.995 | 64.7833 | 34.4287 | 2244.3827 | 20.3144 | [6 empty] | 106.2686 | 86.1278 | 11.9559 | [5 empty] | 55.5028 | 40.5868 | 2244.3827 | [5 empty] | 104.7173 | 85.5604 | 12.22 | [7 empty] | 53.9735 | 40.4268 | 1.5376 | 2244.3827 | 0.4261 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 128 |  | 241.4678 | 198.4478 | 21.4463 | [7 empty] | 78.1298 | 61.3116 | 32.6215 | 2244.3827 | 20.0225 | [6 empty] | 106.921 | 86.3888 | 15.3907 | [5 empty] | 54.8797 | 38.4294 | 2244.3827 | [5 empty] | 105.374 | 85.8362 | 15.8343 | [7 empty] | 53.2842 | 38.1572 | 1.6185 | 2244.3827 | 0.4236 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 256 |  | 248.8636 | 201.365 | 53.1334 | [7 empty] | 75.4131 | 49.015 | 26.7577 | 2244.3827 | 19.2051 | [6 empty] | 108.4083 | 86.9839 | 23.2217 | [5 empty] | 53.5039 | 33.654 | 2244.3827 | [5 empty] | 107.5361 | 86.6815 | 23.9095 | [7 empty] | 52.4608 | 33.236 | 1.1237 | 2244.3827 | 0.2969 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 384 |  | 259.1483 | 204.8139 | 115.5073 | [7 empty] | 68.9874 | 26.8979 | 18.1458 | 3050.7764 | 19.3661 | [6 empty] | 111.3364 | 88.1555 | 38.6384 | [5 empty] | 50.9642 | 24.7924 | 2491.2607 | [5 empty] | 111.1988 | 88.5822 | 38.8063 | [7 empty] | 50.1622 | 24.9846 | 0.8248 | 2532.8157 | 0.3475 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 512 |  | 275.4631 | 210.2919 | 207.3371 | [7 empty] | 61.5275 | -1.1024 | 18.4978 | 4799.0348 | 20.2772 | [6 empty] | 116.7379 | 90.3167 | 67.0782 | [5 empty] | 46.7884 | 10.0747 | 3726.897 | [5 empty] | 116.8272 | 90.8428 | 67.1721 | [7 empty] | 46.2431 | 10.3482 | 0.6101 | 3732.385 | 0.29 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 640 |  | 297.6462 | 217.7284 | 326.1346 | [7 empty] | 54.1634 | -31.1584 | 23.4182 | 7791.3541 | 19.7902 | [6 empty] | 126.3727 | 94.1717 | 117.8065 | [5 empty] | 40.6268 | -12.0489 | 6138.5977 | [5 empty] | 126.4234 | 94.9062 | 116.792 | [7 empty] | 40.1687 | -11.1575 | 1.0022 | 6048.926 | 0.4399 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 768 |  | 324.7826 | 226.7617 | 477.7702 | [7 empty] | 46.2317 | -62.4207 | 24.5477 | 17535.1738 | 18.6198 | [6 empty] | 143.2403 | 100.9207 | 206.6165 | [5 empty] | 32.5501 | -42.0393 | 15821.4503 | [5 empty] | 144.3635 | 102.1323 | 203.479 | [7 empty] | 33.2576 | -40.4137 | 1.7729 | 14414.6122 | 0.5644 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 896 |  | 357.6968 | 238.0027 | 655.1801 | [7 empty] | 39.2928 | -91.7161 | 20.6282 | 6.4036e+17 | 16.9557 | [6 empty] | 172.4633 | 112.6133 | 360.4795 | [5 empty] | 23.2283 | -78.7757 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 173.5349 | 113.7933 | 360.4914 | [7 empty] | 23.3094 | -78.2473 | 0.5346 | 2.9273e+18 | 0.258 | [22 empty] | 2
768 | 512 | 1023 |  | 395.0756 | 251.8985 | 856.8803 | [7 empty] | 32.6522 | -118.317 | 18.9784 | 2.9273e+18 | 14.7739 | [6 empty] | 222.3171 | 132.5606 | 622.9665 | [5 empty] | 13.7521 | -120.0395 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 222.6277 | 133.8647 | 622.0114 | [7 empty] | 13.3987 | -119.4206 | 0.7127 | 2.9273e+18 | 0.303 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 0 |  | 259.4945 | 263.7593 | 18.7876 | [7 empty] | 41.1478 | 79.4935 | 28.9935 | 2244.3827 | 18.4343 | [6 empty] | 125.3736 | 124.351 | 18.3203 | [5 empty] | 31.4025 | 52.1868 | 2244.3826 | [5 empty] | 124.392 | 123.5299 | 18.3978 | [7 empty] | 31.0761 | 51.957 | 0.3992 | 2274.8624 | 0.1895 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 128 |  | 261.1598 | 265.3214 | 27.9608 | [7 empty] | 39.9538 | 76.4794 | 27.5707 | 2244.3826 | 18.2513 | [6 empty] | 126.026 | 124.612 | 21.7552 | [5 empty] | 31.0973 | 50.3699 | 2438.5948 | [5 empty] | 125.6852 | 124.1276 | 21.9732 | [7 empty] | 31.1533 | 50.0985 | 0.2772 | 2444.6714 | 0.1682 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 256 |  | 268.4896 | 268.2052 | 59.6328 | [7 empty] | 38.9299 | 65.6426 | 21.1204 | 1962.8794 | 17.4851 | [6 empty] | 127.5133 | 125.2071 | 29.5862 | [5 empty] | 30.417 | 46.3138 | 1966.9805 | [5 empty] | 127.2766 | 125.1326 | 30.0216 | [7 empty] | 30.112 | 46.097 | 0.3742 | 1959.4802 | 0.1332 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 384 |  | 278.7438 | 271.6097 | 121.9292 | [7 empty] | 35.4924 | 45.7705 | 9.5369 | 3338.9937 | 16.9843 | [6 empty] | 130.4414 | 126.3787 | 45.0029 | [5 empty] | 29.1365 | 38.6604 | 3012.4608 | [5 empty] | 130.1116 | 126.2077 | 45.4294 | [7 empty] | 28.8319 | 38.4246 | 0.3852 | 3028.5377 | 0.1317 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 512 |  | 294.933 | 276.9861 | 213.5855 | [7 empty] | 31.5583 | 19.7917 | 7.3963 | 4486.9417 | 18.0927 | [6 empty] | 135.8429 | 128.5399 | 73.4427 | [5 empty] | 26.9597 | 25.5846 | 3698.6792 | [5 empty] | 134.9771 | 128.2536 | 74.752 | [7 empty] | 25.9999 | 24.9847 | 1.1319 | 3753.5719 | 0.3931 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 640 |  | 317.2068 | 284.5228 | 332.4304 | [7 empty] | 27.7129 | -9.133 | 14.7993 | 6422.1165 | 18.5961 | [6 empty] | 145.4777 | 132.395 | 124.171 | [5 empty] | 23.5766 | 5.0766 | 5171.7949 | [5 empty] | 144.8952 | 132.2964 | 124.0343 | [7 empty] | 23.0906 | 5.1536 | 0.4921 | 5180.5025 | 0.2581 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 768 |  | 344.3296 | 293.5675 | 483.9951 | [7 empty] | 23.1746 | -40.2504 | 16.5421 | 10679.6053 | 17.178 | [6 empty] | 162.3453 | 139.1439 | 212.981 | [5 empty] | 18.8105 | -24.2943 | 9220.6747 | [5 empty] | 162.5506 | 139.4665 | 210.2862 | [7 empty] | 19.1931 | -23.2986 | 1.0667 | 8978.2271 | 0.3923 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 896 |  | 377.2645 | 304.8104 | 661.5742 | [7 empty] | 19.1538 | -70.3923 | 10.202 | 30413.8533 | 15.6553 | [6 empty] | 191.5683 | 150.8365 | 366.844 | [5 empty] | 12.8044 | -62.4069 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 190.7662 | 150.9626 | 366.106 | [7 empty] | 12.2068 | -62.1116 | 0.6665 | 1.3722e+17 | 0.2524 | [22 empty] | 2
768 | 640 | 1023 |  | 414.6996 | 318.8766 | 863.3394 | [7 empty] | 14.9483 | -98.3845 | 12.3882 | 2.9273e+18 | 14.1259 | [6 empty] | 241.4221 | 170.7838 | 629.331 | [5 empty] | 6.1117 | -107.0668 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 241.4742 | 171.9682 | 625.4302 | [7 empty] | 5.9591 | -105.9757 | 1.1017 | 2.9273e+18 | 0.2669 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 0 |  | 284.4694 | 349.0348 | 27.0869 | [7 empty] | 5.4435 | 94.3416 | 27.3563 | 1924.529 | 14.9722 | [6 empty] | 158.8207 | 191.2683 | 29.4626 | [5 empty] | 4.8238 | 66.9923 | 1865.9911 | [5 empty] | 159.5623 | 191.0545 | 28.9938 | [7 empty] | 5.7838 | 67.0159 | 0.9603 | 1871.4745 | 0.3899 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 128 |  | 286.1157 | 350.4198 | 36.2203 | [7 empty] | 4.8122 | 91.6908 | 26.1558 | 1900.0172 | 14.7539 | [6 empty] | 159.4731 | 191.5293 | 32.8975 | [5 empty] | 4.7189 | 65.5352 | 1853.2438 | [5 empty] | 160.6548 | 191.5233 | 32.6315 | [7 empty] | 5.9086 | 65.4793 | 1.191 | 1858.6449 | 0.4732 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 256 |  | 293.449 | 353.2545 | 67.8456 | [7 empty] | 4.8317 | 82.2052 | 19.949 | 3033.7069 | 14.0699 | [6 empty] | 160.9604 | 192.1244 | 40.7285 | [5 empty] | 4.483 | 62.2592 | 3072.705 | [5 empty] | 160.8757 | 191.5521 | 40.7536 | [7 empty] | 4.8338 | 62.066 | 0.4005 | 3070.0112 | 0.1652 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 384 |  | 303.7148 | 356.6731 | 130.1313 | [7 empty] | 3.2751 | 64.5461 | 8.589 | 3494.4468 | 13.5986 | [6 empty] | 163.8885 | 193.296 | 56.1452 | [5 empty] | 4.0316 | 55.9904 | 3275.4373 | [5 empty] | 164.2397 | 193.2676 | 56.2453 | [7 empty] | 4.3683 | 55.8935 | 0.3504 | 3272.5829 | 0.1465 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 512 |  | 319.9721 | 362.0975 | 221.8129 | [7 empty] | 1.7002 | 40.8595 | 4.4304 | 4294.0829 | 13.9233 | [6 empty] | 169.29 | 195.4573 | 84.585 | [5 empty] | 3.2412 | 45.0133 | 3681.2342 | [5 empty] | 170.2718 | 195.9336 | 83.9082 | [7 empty] | 3.891 | 45.3207 | 0.7189 | 3659.3136 | 0.3289 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 640 |  | 342.153 | 369.5085 | 340.6055 | [7 empty] | 0.3595 | 13.6615 | 13.542 | 5600.486 | 15.1952 | [6 empty] | 178.9248 | 199.3123 | 135.3133 | [5 empty] | 1.952 | 27.1096 | 4528.7836 | [5 empty] | 179.5128 | 199.6025 | 133.7706 | [7 empty] | 2.4734 | 27.6838 | 0.7756 | 4488.209 | 0.3789 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 896 |  | 402.0899 | 389.5876 | 669.2961 | [7 empty] | -3.1506 | -46.5408 | 8.8889 | 13538.2453 | 13.0194 | [6 empty] | 225.0153 | 217.7539 | 377.9863 | [5 empty] | -2.7119 | -37.6627 | 13951.7036 | [5 empty] | 225.0433 | 218.4918 | 375.4465 | [7 empty] | -2.8187 | -36.7741 | 0.8951 | 13578.3485 | 0.2933 | [22 empty] | 2
768 | 768 | 1023 |  | 439.5408 | 403.3742 | 871.469 | [7 empty] | -5.0932 | -75.3897 | 9.501 | 49788.8767 | 11.8632 | [6 empty] | 274.8691 | 237.7012 | 640.4733 | [5 empty] | -6.1086 | -84.8362 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 275.9232 | 239.5344 | 636.9999 | [7 empty] | -6.0134 | -83.6251 | 1.2148 | 2.9273e+18 | 0.2738 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 0 |  | 315.0135 | 452.58 | 37.1313 | [7 empty] | -26.2401 | 108.8227 | 23.9814 | 3043.6681 | 10.3888 | [6 empty] | 216.7677 | 307.2024 | 48.7666 | [5 empty] | -22.6891 | 85.1057 | 3221.333 | [5 empty] | 215.5229 | 307.5405 | 49.8698 | [7 empty] | -23.9123 | 84.9631 | 1.2315 | 3240.5732 | 0.4355 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 128 |  | 316.4404 | 453.4188 | 46.2314 | [7 empty] | -26.4945 | 106.4395 | 22.7763 | 3090.1579 | 10.06 | [6 empty] | 217.4201 | 307.4634 | 52.2015 | [5 empty] | -22.6939 | 83.9825 | 3247.5161 | [5 empty] | 216.5137 | 307.859 | 53.2856 | [7 empty] | -23.6911 | 83.825 | 1.0096 | 3264.5065 | 0.3672 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 256 |  | 323.7284 | 456.1183 | 77.8325 | [7 empty] | -25.8995 | 98.11 | 16.9691 | 3244.3023 | 9.2337 | [6 empty] | 218.9074 | 308.0585 | 60.0325 | [5 empty] | -22.7049 | 81.4444 | 3308.0282 | [5 empty] | 220.4879 | 309.4857 | 59.941 | [7 empty] | -22.292 | 81.6546 | 0.4633 | 3300.8842 | 0.1925 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 384 |  | 333.935 | 459.3803 | 140.0082 | [7 empty] | -26.2954 | 82.4537 | 6.9096 | 3588.6487 | 8.8391 | [6 empty] | 221.8355 | 309.2301 | 75.4491 | [5 empty] | -22.7266 | 76.537 | 3430.7338 | [5 empty] | 223.1819 | 310.4793 | 74.5584 | [7 empty] | -22.3157 | 76.9895 | 0.6112 | 3416.6647 | 0.2511 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 512 |  | 350.0895 | 464.627 | 231.555 | [7 empty] | -26.4053 | 61.0376 | 7.6634 | 4172.9661 | 9.611 | [6 empty] | 227.237 | 311.3914 | 103.889 | [5 empty] | -22.7674 | 67.7824 | 3670.8939 | [5 empty] | 228.1708 | 312.4761 | 104.1238 | [7 empty] | -22.6854 | 67.9018 | 0.1449 | 3668.6347 | 0.0896 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 640 |  | 372.1985 | 471.9532 | 350.1879 | [7 empty] | -26.1375 | 35.8739 | 17.4944 | 5094.2747 | 11.0799 | [6 empty] | 236.8718 | 315.2464 | 154.6173 | [5 empty] | -22.8416 | 53.055 | 4149.0806 | [5 empty] | 237.1137 | 316.1141 | 154.6702 | [7 empty] | -23.1146 | 53.2579 | 0.3401 | 4147.8195 | 0.1143 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 768 |  | 399.3859 | 480.9456 | 501.8561 | [7 empty] | -26.2441 | 7.2278 | 22.6826 | 6654.7391 | 13.0204 | [6 empty] | 253.7393 | 321.9954 | 243.4272 | [5 empty] | -22.9757 | 29.6737 | 5162.1116 | [5 empty] | 254.2857 | 323.2477 | 241.7411 | [7 empty] | -23.0637 | 30.4263 | 0.7577 | 5127.216 | 0.2871 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 896 |  | 432.1332 | 491.8018 | 679.172 | [7 empty] | -26.0553 | -22.1301 | 17.3646 | 9439.2593 | 11.7415 | [6 empty] | 282.9623 | 333.688 | 397.2903 | [5 empty] | -23.2168 | -4.9991 | 7693.4106 | [5 empty] | 281.9583 | 334.3047 | 398.0121 | [7 empty] | -24.1362 | -4.8907 | 0.9258 | 7715.2338 | 0.5127 | [22 empty] | 2
768 | 896 | 1023 |  | 469.5466 | 505.071 | 881.5928 | [7 empty] | -26.1581 | -51.0966 | 2.6426 | 16137.6747 | 7.9983 | [6 empty] | 332.8161 | 353.6353 | 659.7772 | [5 empty] | -23.6426 | -51.9061 | 21257.398 | [5 empty] | 332.4099 | 354.594 | 660.4156 | [7 empty] | -24.2609 | -51.6947 | 0.6535 | 21208.1912 | 0.3886 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 0 |  | 352.4146 | 576.8166 | 49.0969 | [7 empty] | -54.5216 | 123.0309 | 16.896 | 3225.8273 | 5.3779 | [6 empty] | 315.624 | 504.9834 | 81.6988 | [5 empty] | -50.3958 | 106.6463 | 3395.7516 | [5 empty] | 315.651 | 505.2821 | 82.6114 | [7 empty] | -50.555 | 106.4737 | 0.2349 | 3400.9647 | 0.0967 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 128 |  | 353.5744 | 576.8661 | 58.1122 | [7 empty] | -54.4989 | 120.8684 | 15.6225 | 3261.2439 | 4.8716 | [6 empty] | 316.2763 | 505.2445 | 85.1336 | [5 empty] | -50.3622 | 105.8035 | 3411.7908 | [5 empty] | 316.4471 | 505.5466 | 87.0144 | [7 empty] | -50.5078 | 105.3859 | 0.4422 | 3421.6131 | 0.1743 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 256 |  | 360.83 | 579.4547 | 89.5478 | [7 empty] | -53.6043 | 113.5728 | 10.2334 | 3381.1186 | 3.5877 | [6 empty] | 317.7637 | 505.8396 | 92.9646 | [5 empty] | -50.2863 | 103.8922 | 3448.7049 | [5 empty] | 318.0305 | 506.1056 | 93.1619 | [7 empty] | -50.2512 | 103.8698 | 0.0416 | 3449.104 | 0.0148 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 384 |  | 370.9881 | 582.5114 | 151.6207 | [7 empty] | -53.3055 | 99.6889 | 3.2032 | 3647.4544 | 3.3919 | [6 empty] | 320.6917 | 507.0111 | 108.3813 | [5 empty] | -50.1389 | 100.1714 | 3522.8302 | [5 empty] | 320.4624 | 506.8812 | 109.1612 | [7 empty] | -50.269 | 99.9807 | 0.2308 | 3527.9016 | 0.083 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 512 |  | 387.0127 | 587.5645 | 242.9656 | [7 empty] | -52.5591 | 80.4373 | 13.2856 | 4088.1639 | 5.4596 | [6 empty] | 326.0933 | 509.1724 | 136.8211 | [5 empty] | -49.8738 | 93.4487 | 3664.8943 | [5 empty] | 327.3527 | 510.1594 | 137.19 | [7 empty] | -49.5775 | 93.4471 | 0.2964 | 3662.9258 | 0.0839 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 640 |  | 409.1252 | 594.8461 | 361.5276 | [7 empty] | -51.2966 | 57.3736 | 24.5891 | 4760.5943 | 7.874 | [6 empty] | 335.728 | 513.0274 | 187.5495 | [5 empty] | -49.4226 | 81.8912 | 3936.7388 | [5 empty] | 337.1164 | 513.444 | 185.4785 | [7 empty] | -48.7003 | 82.3303 | 0.8453 | 3917.8891 | 0.2679 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 768 |  | 436.1448 | 603.4885 | 513.0016 | [7 empty] | -50.1973 | 30.5434 | 32.38 | 5838.6464 | 10.3003 | [6 empty] | 352.5956 | 519.7764 | 276.3594 | [5 empty] | -48.6932 | 62.8885 | 4475.3408 | [5 empty] | 352.9857 | 520.1498 | 275.6915 | [7 empty] | -48.5825 | 63.077 | 0.2186 | 4468.2416 | 0.0705 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 896 |  | 468.9768 | 614.2037 | 690.5869 | [7 empty] | -48.7584 | 2.3889 | 30.8255 | 7540.6587 | 11.9702 | [6 empty] | 381.8186 | 531.469 | 430.2225 | [5 empty] | -47.5881 | 33.1922 | 5631.1535 | [5 empty] | 382.0387 | 532.1136 | 428.9341 | [7 empty] | -47.6199 | 33.5597 | 0.3689 | 5614.5209 | 0.1197 | [22 empty] | 2
768 | 1023 | 1023 |  | 505.9234 | 626.2764 | 892.8199 | [7 empty] | -47.4762 | -26.1295 | 16.27 | 10607.4069 | 7.0716 | [6 empty] | 431.6724 | 551.4163 | 692.7094 | [5 empty] | -46.0716 | -9.9203 | 8663.6608 | [5 empty] | 432.3905 | 551.3876 | 688.2975 | [7 empty] | -45.5087 | -9.2722 | 0.8584 | 8573.2836 | 0.2695 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 128 |  | 285.5929 | 126.3837 | 11.8636 | [7 empty] | 212.0858 | 29.8238 | 78.5468 | 2244.3827 | 11.5253 | [6 empty] | 152.9977 | 79.3118 | 11.599 | [5 empty] | 133.5907 | 26.9765 | 2244.3827 | [5 empty] | 152.2431 | 79.0491 | 11.8276 | [7 empty] | 132.899 | 26.8223 | 0.7087 | 2244.3827 | 0.1592 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 256 |  | 293.4007 | 129.1435 | 44.0971 | [7 empty] | 201.5513 | 15.83 | 71.3118 | 2244.3827 | 13.2084 | [6 empty] | 154.485 | 79.9069 | 19.43 | [5 empty] | 130.5393 | 22.3626 | 2244.3827 | [5 empty] | 153.3534 | 79.5028 | 20.3171 | [7 empty] | 129.254 | 21.7983 | 1.4038 | 2244.3827 | 0.4428 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 384 |  | 303.5685 | 132.2923 | 107.3793 | [7 empty] | 182.2327 | -8.3585 | 61.4453 | 2244.3827 | 15.1188 | [6 empty] | 157.4131 | 81.0785 | 34.8466 | [5 empty] | 124.9295 | 13.8194 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.269 | 80.7395 | 35.8455 | [7 empty] | 123.5033 | 13.2536 | 1.5343 | 2244.3827 | 0.3593 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 512 |  | 319.7308 | 137.4738 | 199.9697 | [7 empty] | 160.1408 | -37.0613 | 57.6072 | 2244.3827 | 15.4788 | [6 empty] | 162.8146 | 83.2397 | 63.2865 | [5 empty] | 115.7711 | -0.3201 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.7778 | 83.2696 | 63.8813 | [7 empty] | 115.4304 | -0.5823 | 0.4298 | 2244.3827 | 0.1185 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 640 |  | 342.0877 | 144.8299 | 319.3071 | [7 empty] | 139.0842 | -65.9523 | 57.6468 | 8991.5223 | 14.8277 | [6 empty] | 172.4494 | 87.0948 | 114.0148 | [5 empty] | 102.4096 | -21.4761 | 4351.1246 | [5 empty] | 172.915 | 87.2928 | 113.6301 | [7 empty] | 102.8257 | -21.2498 | 0.4737 | 4301.2253 | 0.0957 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 768 |  | 369.1638 | 153.593 | 471.2595 | [7 empty] | 118.8453 | -94.6295 | 55.8797 | 47297.4963 | 13.6643 | [6 empty] | 189.3169 | 93.8438 | 202.8248 | [5 empty] | 85.1856 | -50.025 | 10780.3261 | [5 empty] | 189.8573 | 94.2087 | 202.1459 | [7 empty] | 85.5462 | -49.6454 | 0.5235 | 10592.9542 | 0.1246 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 896 |  | 401.9176 | 164.3845 | 647.7047 | [7 empty] | 102.0362 | -120.3966 | 50.7275 | 6.4036e+17 | 11.8993 | [6 empty] | 218.5399 | 105.5364 | 356.6878 | [5 empty] | 65.7631 | -84.9348 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 218.5099 | 105.8548 | 358.3325 | [7 empty] | 65.1939 | -85.1209 | 0.5989 | 6.4036e+17 | 0.1203 | [22 empty] | 2
896 | 0 | 1023 |  | 438.924 | 176.7146 | 849.235 | [7 empty] | 87.6725 | -143.7537 | 45.4084 | 2.9273e+18 | 9.7866 | [6 empty] | 268.3937 | 125.4837 | 619.1748 | [5 empty] | 46.637 | -124.3114 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 268.4952 | 126.0641 | 619.7427 | [7 empty] | 46.3311 | -124.1869 | 0.3303 | 2.9273e+18 | 0.1326 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 0 |  | 286.0809 | 131.1053 | 3.0481 | [7 empty] | 209.1544 | 36.1498 | 77.6141 | 2244.3827 | 12.1968 | [6 empty] | 153.6389 | 81.6389 | 8.5951 | [5 empty] | 131.7724 | 30.1521 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.1702 | 82.3991 | 8.4616 | [7 empty] | 132.5832 | 30.3908 | 0.8452 | 2244.3827 | 0.2398 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 128 |  | 287.4206 | 131.5584 | 12.3325 | [7 empty] | 205.6671 | 31.8558 | 75.3077 | 2244.3827 | 11.7671 | [6 empty] | 154.2913 | 81.8999 | 12.0299 | [5 empty] | 130.4536 | 28.0897 | 2244.3827 | [5 empty] | 155.7378 | 82.6089 | 11.5992 | [7 empty] | 131.3934 | 28.5008 | 1.0257 | 2244.3827 | 0.3737 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 256 |  | 295.1383 | 134.3061 | 44.4389 | [7 empty] | 195.7859 | 18.0712 | 68.4583 | 2244.3827 | 13.3527 | [6 empty] | 155.7786 | 82.4951 | 19.8609 | [5 empty] | 127.5453 | 23.5262 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.8188 | 83.0765 | 19.9048 | [7 empty] | 127.9255 | 23.6691 | 0.4062 | 2244.3827 | 0.1434 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 384 |  | 305.32 | 137.485 | 107.5164 | [7 empty] | 177.5161 | -5.8677 | 59.1548 | 2244.3827 | 15.3131 | [6 empty] | 158.7067 | 83.6666 | 35.2776 | [5 empty] | 122.1879 | 15.0624 | 2244.3827 | [5 empty] | 159.1335 | 83.9369 | 35.195 | [7 empty] | 122.3462 | 15.2069 | 0.2143 | 2244.3827 | 0.0967 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 512 |  | 321.5111 | 142.6882 | 199.8937 | [7 empty] | 156.5088 | -34.4818 | 55.8337 | 2244.3828 | 15.7072 | [6 empty] | 164.1082 | 85.8279 | 63.7174 | [5 empty] | 113.4128 | 1.0166 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.16 | 86.019 | 64.8251 | [7 empty] | 112.7476 | 0.6031 | 0.7832 | 2244.3827 | 0.2013 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 640 |  | 343.8943 | 150.0757 | 319.2065 | [7 empty] | 136.293 | -63.5039 | 56.2437 | 8649.9987 | 15.0265 | [6 empty] | 173.743 | 89.6829 | 114.4457 | [5 empty] | 100.547 | -20.0807 | 4311.7097 | [5 empty] | 173.8481 | 89.8802 | 114.5961 | [7 empty] | 100.3733 | -20.0233 | 0.183 | 4316.6503 | 0.0517 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 768 |  | 370.8613 | 158.8148 | 471.0211 | [7 empty] | 116.6883 | -92.4236 | 54.6948 | 36525.882 | 13.7951 | [6 empty] | 190.6106 | 96.4319 | 203.2557 | [5 empty] | 83.8525 | -48.6819 | 10403.4615 | [5 empty] | 191.2464 | 97.0062 | 203.2409 | [7 empty] | 83.924 | -48.3875 | 0.303 | 10284.6101 | 0.1381 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 896 |  | 403.6304 | 169.6354 | 647.5109 | [7 empty] | 100.3326 | -118.4997 | 49.6034 | 6.4036e+17 | 11.984 | [6 empty] | 219.8336 | 108.1245 | 357.1187 | [5 empty] | 64.8854 | -83.8011 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 220.6626 | 108.8119 | 355.0775 | [7 empty] | 65.4546 | -83.0707 | 0.926 | 6.4036e+17 | 0.2099 | [22 empty] | 2
896 | 128 | 1023 |  | 440.7189 | 182.1169 | 849.2881 | [7 empty] | 86.2453 | -142.1511 | 44.2922 | 2.9273e+18 | 9.8841 | [6 empty] | 269.6874 | 128.0718 | 619.6057 | [5 empty] | 46.0732 | -123.4964 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 269.4406 | 128.6225 | 621.2809 | [7 empty] | 45.4204 | -123.5216 | 0.6533 | 2.9273e+18 | 0.1711 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 0 |  | 291.2598 | 148.7577 | 4.7654 | [7 empty] | 187.4234 | 42.5181 | 63.3424 | 2244.3827 | 13.5816 | [6 empty] | 156.5882 | 87.5395 | 9.5776 | [5 empty] | 124.8733 | 32.531 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.8698 | 87.7653 | 9.7772 | [7 empty] | 124.7715 | 32.4892 | 0.1101 | 2244.3827 | 0.1055 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 128 |  | 292.797 | 149.509 | 14.0622 | [7 empty] | 184.334 | 38.5083 | 61.1685 | 2244.3827 | 12.9142 | [6 empty] | 157.2406 | 87.8005 | 13.0124 | [5 empty] | 123.6891 | 30.5223 | 2244.3827 | [5 empty] | 156.1318 | 87.4128 | 13.2015 | [7 empty] | 122.7657 | 30.3969 | 0.9319 | 2244.3827 | 0.1517 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 256 |  | 300.4821 | 152.3221 | 46.1306 | [7 empty] | 176.3391 | 25.2712 | 55.2729 | 2244.3827 | 13.7974 | [6 empty] | 158.7279 | 88.3956 | 20.8434 | [5 empty] | 121.072 | 26.0696 | 2244.3827 | [5 empty] | 158.2334 | 88.4192 | 21.9892 | [7 empty] | 119.8628 | 25.5279 | 1.325 | 2244.3827 | 0.4464 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 384 |  | 310.7208 | 155.5749 | 109.1732 | [7 empty] | 161.0842 | 1.9833 | 47.5541 | 2244.3827 | 15.7558 | [6 empty] | 161.656 | 89.5672 | 36.2601 | [5 empty] | 116.2316 | 17.7832 | 2244.3827 | [5 empty] | 161.8531 | 89.8932 | 36.5941 | [7 empty] | 115.8386 | 17.7745 | 0.3931 | 2244.3827 | 0.0857 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 512 |  | 326.8696 | 160.7952 | 201.407 | [7 empty] | 143.278 | -26.3446 | 46.3142 | 3683.171 | 16.3552 | [6 empty] | 167.0575 | 91.7284 | 64.6999 | [5 empty] | 108.2486 | 3.9531 | 2244.3827 | [5 empty] | 166.0281 | 91.6143 | 66.5938 | [7 empty] | 106.4413 | 3.1441 | 1.9801 | 2244.3827 | 0.4231 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 640 |  | 349.2916 | 168.2399 | 320.7436 | [7 empty] | 125.8157 | -55.6303 | 48.5486 | 7826.177 | 15.6892 | [6 empty] | 176.6923 | 95.5835 | 115.4282 | [5 empty] | 96.4212 | -16.9919 | 4234.3276 | [5 empty] | 177.4543 | 96.1751 | 114.4436 | [7 empty] | 96.8809 | -16.3198 | 0.8143 | 4140.5474 | 0.2557 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 768 |  | 376.2213 | 177.0075 | 472.4154 | [7 empty] | 108.4616 | -85.1849 | 48.2 | 22459.8129 | 14.3892 | [6 empty] | 193.5598 | 102.3324 | 204.2382 | [5 empty] | 80.8576 | -45.6722 | 9674.3078 | [5 empty] | 194.111 | 102.9954 | 202.8641 | [7 empty] | 81.1166 | -44.905 | 0.8098 | 9430.9364 | 0.2302 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 896 |  | 409.0267 | 187.921 | 648.9606 | [7 empty] | 93.7251 | -112.1256 | 43.6608 | 6.4036e+17 | 12.5453 | [6 empty] | 222.7828 | 114.025 | 358.1012 | [5 empty] | 62.886 | -81.2189 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 222.9143 | 114.4228 | 359.0257 | [7 empty] | 62.5371 | -81.2268 | 0.349 | 6.4036e+17 | 0.1015 | [22 empty] | 2
896 | 256 | 1023 |  | 446.2633 | 200.8785 | 850.9085 | [7 empty] | 80.6955 | -136.5856 | 38.9162 | 2.9273e+18 | 10.4537 | [6 empty] | 272.6366 | 133.9724 | 620.5882 | [5 empty] | 44.7782 | -121.6049 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 272.3302 | 134.7183 | 620.5379 | [7 empty] | 44.2168 | -121.3049 | 0.6365 | 2.9273e+18 | 0.1948 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 0 |  | 300.8705 | 181.4018 | 7.9516 | [7 empty] | 153.9455 | 52.7412 | 44.1922 | 2244.3827 | 15.5276 | [6 empty] | 162.3943 | 99.1558 | 11.5118 | [5 empty] | 112.7099 | 36.8483 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.0847 | 99.1552 | 11.448 | [7 empty] | 112.3384 | 36.9426 | 0.3833 | 2244.3827 | 0.1207 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 128 |  | 302.4948 | 182.5047 | 17.2589 | [7 empty] | 151.3763 | 49.1374 | 42.1055 | 2244.3827 | 14.7493 | [6 empty] | 163.0467 | 99.4168 | 14.9466 | [5 empty] | 111.7378 | 34.9365 | 2244.3827 | [5 empty] | 162.7403 | 99.3986 | 15.1331 | [7 empty] | 111.298 | 34.8795 | 0.4435 | 2244.3827 | 0.0724 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 256 |  | 310.2588 | 185.5235 | 49.3499 | [7 empty] | 145.7737 | 36.8042 | 36.7052 | 2244.3827 | 14.4029 | [6 empty] | 164.534 | 100.0119 | 22.7776 | [5 empty] | 109.5819 | 30.6863 | 2244.3827 | [5 empty] | 164.25 | 100.156 | 23.2127 | [7 empty] | 108.8388 | 30.5825 | 0.7504 | 2244.3827 | 0.1248 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 384 |  | 320.5383 | 188.8827 | 112.3535 | [7 empty] | 134.4933 | 14.7157 | 30.0155 | 2244.3827 | 15.942 | [6 empty] | 167.4621 | 101.1835 | 38.1943 | [5 empty] | 105.5679 | 22.7312 | 2244.3827 | [5 empty] | 167.9272 | 101.714 | 37.9416 | [7 empty] | 105.4822 | 23.0855 | 0.3644 | 2244.3827 | 0.2469 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 512 |  | 336.6254 | 194.1143 | 204.5388 | [7 empty] | 121.0886 | -12.8929 | 31.4214 | 3752.3471 | 16.9373 | [6 empty] | 172.8636 | 103.3447 | 66.6341 | [5 empty] | 98.8711 | 9.3261 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.1106 | 103.4497 | 66.7411 | [7 empty] | 98.985 | 9.3013 | 0.1165 | 2244.3827 | 0.0307 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 640 |  | 359.0045 | 201.6009 | 323.7245 | [7 empty] | 107.6449 | -42.1868 | 36.2258 | 6837.8484 | 16.3834 | [6 empty] | 182.4984 | 107.1998 | 117.3624 | [5 empty] | 88.7725 | -11.2653 | 4120.4252 | [5 empty] | 182.9187 | 107.5941 | 116.7318 | [7 empty] | 88.966 | -10.8349 | 0.4718 | 4073.1575 | 0.1729 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 768 |  | 386.0807 | 210.5263 | 475.4851 | [7 empty] | 93.7485 | -72.4403 | 37.4168 | 14473.7132 | 15.13 | [6 empty] | 199.366 | 113.9487 | 206.1724 | [5 empty] | 75.1589 | -39.968 | 8608.2569 | [5 empty] | 198.5022 | 113.7019 | 208.2259 | [7 empty] | 74.0887 | -40.6531 | 1.2707 | 8841.0592 | 0.2477 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 896 |  | 418.9148 | 221.5999 | 652.025 | [7 empty] | 81.6228 | -100.5087 | 33.2372 | 1.3722e+17 | 13.3698 | [6 empty] | 228.589 | 125.6413 | 360.0354 | [5 empty] | 58.9814 | -76.176 | 1.3722e+17 | [5 empty] | 229.3467 | 126.429 | 356.435 | [7 empty] | 59.6705 | -75.0332 | 1.3345 | 34304762786617360 | 0.2888 | [22 empty] | 2
896 | 384 | 1023 |  | 456.3565 | 235.3104 | 854.0594 | [7 empty] | 70.4056 | -126.1207 | 29.4082 | 2.9273e+18 | 11.4187 | [6 empty] | 278.4428 | 145.5887 | 622.5224 | [5 empty] | 42.2049 | -117.7801 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 279.0306 | 146.6213 | 618.2653 | [7 empty] | 42.5804 | -116.7756 | 1.0724 | 2.9273e+18 | 0.2371 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 0 |  | 315.2142 | 230.2567 | 12.7124 | [7 empty] | 114.9501 | 65.4076 | 30.0323 | 2244.3827 | 16.9923 | [6 empty] | 173.1052 | 120.5849 | 15.0799 | [5 empty] | 94.0824 | 43.8094 | 2244.3827 | [5 empty] | 171.9373 | 120.0087 | 15.5075 | [7 empty] | 93.3157 | 43.5167 | 0.8207 | 2244.3827 | 0.23 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 128 |  | 316.933 | 231.7063 | 22.0438 | [7 empty] | 112.972 | 62.2267 | 28.1239 | 2244.3827 | 16.3593 | [6 empty] | 173.7575 | 120.8459 | 18.5147 | [5 empty] | 93.3793 | 42.0505 | 2244.3827 | [5 empty] | 173.5736 | 120.9725 | 18.9975 | [7 empty] | 92.8414 | 41.895 | 0.5599 | 2244.3827 | 0.1442 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 256 |  | 324.7278 | 234.8311 | 54.1053 | [7 empty] | 109.6155 | 50.9982 | 21.9701 | 2244.3827 | 14.9838 | [6 empty] | 175.2449 | 121.441 | 26.3457 | [5 empty] | 91.8127 | 38.124 | 2244.3827 | [5 empty] | 174.2945 | 121.2105 | 27.8653 | [7 empty] | 90.519 | 37.4116 | 1.4768 | 2244.3827 | 0.4911 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 384 |  | 334.9311 | 238.2169 | 117.0405 | [7 empty] | 102.0334 | 30.5314 | 13.166 | 2244.3827 | 15.3093 | [6 empty] | 178.1729 | 122.6126 | 41.7624 | [5 empty] | 88.8688 | 30.7158 | 2244.3827 | [5 empty] | 177.1654 | 122.4911 | 43.4124 | [7 empty] | 87.3752 | 30.0311 | 1.643 | 2244.3827 | 0.4222 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 512 |  | 351.1322 | 243.5811 | 209.1941 | [7 empty] | 92.9652 | 4.2395 | 16.5413 | 3788.4551 | 16.8664 | [6 empty] | 183.5745 | 124.7738 | 70.2022 | [5 empty] | 83.8777 | 18.0608 | 2244.3827 | [5 empty] | 185.4143 | 125.9228 | 69.9608 | [7 empty] | 84.6271 | 18.4973 | 0.8673 | 2244.3827 | 0.3035 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 640 |  | 373.4735 | 251.085 | 328.3533 | [7 empty] | 83.6885 | -24.5505 | 23.9782 | 5985.7731 | 16.6993 | [6 empty] | 193.2092 | 128.6289 | 120.9306 | [5 empty] | 76.1588 | -1.7853 | 3990.9801 | [5 empty] | 194.3428 | 129.8103 | 120.1201 | [7 empty] | 76.3083 | -0.9865 | 0.8127 | 3932.6936 | 0.3962 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 768 |  | 400.5647 | 260.1332 | 480.1136 | [7 empty] | 73.5798 | -55.0716 | 26.1753 | 10376.2942 | 15.5109 | [6 empty] | 210.0768 | 135.3778 | 209.7405 | [5 empty] | 65.3771 | -30.2148 | 7364.5046 | [5 empty] | 210.8102 | 136.3087 | 209.2248 | [7 empty] | 65.3524 | -29.6353 | 0.5799 | 7278.3719 | 0.23 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 896 |  | 433.4624 | 271.3424 | 656.6612 | [7 empty] | 64.5668 | -84.0912 | 21.1021 | 31017.6103 | 13.8796 | [6 empty] | 239.2998 | 147.0704 | 363.6036 | [5 empty] | 51.9901 | -67.1465 | 35421.8913 | [5 empty] | 239.7628 | 148.292 | 366.5555 | [7 empty] | 51.0443 | -67.2559 | 0.952 | 36501.051 | 0.2796 | [22 empty] | 2
896 | 512 | 1023 |  | 471.0352 | 285.5697 | 858.6761 | [7 empty] | 55.7473 | -110.941 | 18.3025 | 6.4036e+17 | 12.216 | [6 empty] | 289.1536 | 167.0177 | 626.0905 | [5 empty] | 37.4491 | -110.5454 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 289.8582 | 168.509 | 623.3474 | [7 empty] | 37.4529 | -109.5693 | 0.9762 | 2.9273e+18 | 0.2647 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 0 |  | 334.727 | 296.8858 | 19.1985 | [7 empty] | 75.0862 | 79.3849 | 26.1095 | 2244.3827 | 16.9189 | [6 empty] | 192.2102 | 158.8081 | 21.4444 | [5 empty] | 68.9836 | 53.9986 | 2244.3827 | [5 empty] | 193.611 | 159.3815 | 21.1004 | [7 empty] | 69.9239 | 54.166 | 0.9551 | 2244.3827 | 0.2212 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 128 |  | 336.4738 | 298.4248 | 28.5342 | [7 empty] | 73.7542 | 76.5604 | 24.6654 | 2244.3827 | 16.5586 | [6 empty] | 192.8625 | 159.0691 | 24.8792 | [5 empty] | 68.5527 | 52.4497 | 2244.3827 | [5 empty] | 193.3971 | 159.2853 | 24.9649 | [7 empty] | 68.8607 | 52.416 | 0.3099 | 2244.3827 | 0.1091 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 256 |  | 344.1755 | 301.507 | 60.5722 | [7 empty] | 72.0755 | 66.483 | 18.0733 | 2244.3827 | 15.1194 | [6 empty] | 194.3499 | 159.6643 | 32.7102 | [5 empty] | 67.5874 | 48.9758 | 2244.3827 | [5 empty] | 195.7188 | 160.2318 | 32.493 | [7 empty] | 68.46 | 49.0974 | 0.881 | 2244.3827 | 0.216 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 384 |  | 354.4665 | 304.9622 | 123.4686 | [7 empty] | 67.4401 | 47.8654 | 5.7578 | 1917.0575 | 14.1603 | [6 empty] | 197.2779 | 160.8358 | 48.1269 | [5 empty] | 65.7539 | 42.36 | 2244.3827 | [5 empty] | 198.4117 | 161.3927 | 47.2499 | [7 empty] | 66.5422 | 42.8013 | 0.9035 | 2244.3827 | 0.2322 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 512 |  | 370.6447 | 310.3393 | 215.6095 | [7 empty] | 61.8835 | 23.324 | 7.5809 | 3811.0649 | 15.355 | [6 empty] | 202.6795 | 162.9971 | 76.5667 | [5 empty] | 62.586 | 30.8723 | 1933.4543 | [5 empty] | 203.0747 | 163.3401 | 77.2802 | [7 empty] | 62.4912 | 30.6856 | 0.2094 | 1927.399 | 0.1232 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 640 |  | 393.0827 | 317.9539 | 334.8096 | [7 empty] | 56.2051 | -4.3277 | 16.7692 | 5356.3978 | 16.4348 | [6 empty] | 212.3142 | 166.8521 | 127.295 | [5 empty] | 57.535 | 12.3887 | 3876.0597 | [5 empty] | 213.1494 | 167.4295 | 126.7133 | [7 empty] | 57.9148 | 12.7562 | 0.5285 | 3847.505 | 0.2051 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 768 |  | 420.0573 | 326.8896 | 486.3652 | [7 empty] | 49.6407 | -34.4753 | 19.4289 | 8109.727 | 15.1513 | [6 empty] | 229.1818 | 173.6011 | 216.105 | [5 empty] | 50.1585 | -15.0533 | 6176.1609 | [5 empty] | 229.4386 | 174.1289 | 216.5551 | [7 empty] | 49.8978 | -14.9681 | 0.2743 | 6177.6073 | 0.0995 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 896 |  | 453.0193 | 338.1916 | 663.0042 | [7 empty] | 43.6712 | -63.9261 | 12.1177 | 14791.6125 | 13.4646 | [6 empty] | 258.4048 | 185.2937 | 369.968 | [5 empty] | 40.4514 | -52.244 | 14832.944 | [5 empty] | 259.2105 | 186.3357 | 371.0255 | [7 empty] | 40.232 | -52.0846 | 0.2712 | 14745.7911 | 0.1454 | [22 empty] | 2
896 | 640 | 1023 |  | 490.5632 | 352.3619 | 865.0321 | [7 empty] | 37.5063 | -91.833 | 10.1612 | 123878.8559 | 12.1306 | [6 empty] | 308.2586 | 205.241 | 632.455 | [5 empty] | 29.1919 | -97.6744 | 2.9273e+18 | [5 empty] | 307.6824 | 205.5153 | 632.9564 | [7 empty] | 28.6671 | -97.6191 | 0.5278 | 2.9273e+18 | 0.1503 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 0 |  | 359.7142 | 382.2297 | 27.5033 | [7 empty] | 37.2427 | 93.8223 | 26.1219 | 2244.3826 | 14.0963 | [6 empty] | 225.6572 | 225.7254 | 32.5867 | [5 empty] | 38.9196 | 67.7543 | 2176.7134 | [5 empty] | 224.6644 | 225.0125 | 32.8678 | [7 empty] | 38.561 | 67.5553 | 0.4102 | 2154.237 | 0.1371 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 128 |  | 361.4371 | 383.6081 | 36.8251 | [7 empty] | 36.4714 | 91.2918 | 24.9365 | 2395.9007 | 13.8928 | [6 empty] | 226.3096 | 225.9865 | 36.0215 | [5 empty] | 38.7064 | 66.4557 | 2411.8572 | [5 empty] | 225.3205 | 225.2684 | 36.6217 | [7 empty] | 38.3023 | 66.1327 | 0.5173 | 2434.9311 | 0.1707 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 256 |  | 369.0841 | 386.5739 | 68.8163 | [7 empty] | 35.9488 | 82.3217 | 18.9298 | 1963.0061 | 13.0078 | [6 empty] | 227.7969 | 226.5816 | 43.8525 | [5 empty] | 38.2263 | 63.5294 | 2546.9281 | [5 empty] | 226.8423 | 226.116 | 44.4239 | [7 empty] | 37.6671 | 63.29 | 0.6083 | 2566.2644 | 0.1902 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 384 |  | 379.3293 | 389.967 | 131.673 | [7 empty] | 33.358 | 65.5666 | 8.6184 | 3113.3072 | 12.2508 | [6 empty] | 230.725 | 227.7531 | 59.2692 | [5 empty] | 37.3047 | 57.9049 | 1925.8902 | [5 empty] | 231.1037 | 227.7969 | 59.3835 | [7 empty] | 37.5728 | 57.8322 | 0.2778 | 1927.0615 | 0.1224 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 512 |  | 395.5527 | 395.3518 | 223.7772 | [7 empty] | 30.3781 | 43.0205 | 7.2593 | 3824.1791 | 12.4025 | [6 empty] | 236.1265 | 229.9144 | 87.709 | [5 empty] | 35.6821 | 47.9769 | 3110.1957 | [5 empty] | 235.9652 | 229.9736 | 87.9227 | [7 empty] | 35.4737 | 47.9418 | 0.2113 | 3115.5725 | 0.0772 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 640 |  | 417.8808 | 402.8194 | 342.8951 | [7 empty] | 27.4473 | 16.9458 | 15.6471 | 4924.7539 | 14.4716 | [6 empty] | 245.7613 | 233.7694 | 138.4373 | [5 empty] | 33.0129 | 31.5696 | 3792.0823 | [5 empty] | 245.6819 | 233.5839 | 138.1342 | [7 empty] | 33.1212 | 31.6081 | 0.1149 | 3787.6312 | 0.0423 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 768 |  | 444.9485 | 411.8167 | 494.5423 | [7 empty] | 23.728 | -12.1995 | 19.1461 | 6767.8808 | 14.5961 | [6 empty] | 262.6289 | 240.5184 | 227.2473 | [5 empty] | 28.9241 | 6.228 | 5226.6815 | [5 empty] | 261.335 | 240.2175 | 230.0436 | [7 empty] | 27.7977 | 5.4669 | 1.3594 | 5303.6876 | 0.4916 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 896 |  | 477.7729 | 422.9103 | 671.0035 | [7 empty] | 20.4005 | -41.4402 | 11.8386 | 10172.563 | 11.941 | [6 empty] | 291.8519 | 252.211 | 381.1103 | [5 empty] | 23.1751 | -29.9313 | 9066.1045 | [5 empty] | 292.4951 | 253.1366 | 377.9631 | [7 empty] | 23.4563 | -28.9265 | 1.0434 | 8884.4025 | 0.3567 | [22 empty] | 2
896 | 768 | 1023 |  | 515.2295 | 436.6791 | 873.0481 | [7 empty] | 16.7329 | -69.9051 | 6.7628 | 19972.8322 | 10.6009 | [6 empty] | 341.7057 | 272.1583 | 643.5973 | [5 empty] | 15.9418 | -76.6214 | 144928.4973 | [5 empty] | 341.8005 | 273.2318 | 640.465 | [7 empty] | 15.81 | -75.7213 | 0.9097 | 103947.1607 | 0.2091 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 0 |  | 390.0081 | 485.6049 | 37.5343 | [7 empty] | 2.9454 | 108.0772 | 23.0563 | 1913.5498 | 9.5933 | [6 empty] | 283.6042 | 341.6596 | 51.8907 | [5 empty] | 6.1379 | 85.243 | 1867.5893 | [5 empty] | 283.9955 | 342.2946 | 52.2023 | [7 empty] | 6.0249 | 85.2555 | 0.1137 | 1866.7738 | 0.0618 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 128 |  | 391.5349 | 486.4767 | 46.826 | [7 empty] | 2.5899 | 105.7733 | 21.8474 | 1896.7696 | 9.3036 | [6 empty] | 284.2566 | 341.9206 | 55.3255 | [5 empty] | 6.0631 | 84.2038 | 1860.3243 | [5 empty] | 284.6951 | 342.6197 | 55.6816 | [7 empty] | 5.9429 | 84.2142 | 0.1206 | 1859.4557 | 0.0671 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 256 |  | 399.2096 | 489.3681 | 78.764 | [7 empty] | 2.7894 | 97.8063 | 16.2526 | 2983.2368 | 8.5379 | [6 empty] | 285.7439 | 342.5157 | 63.1565 | [5 empty] | 5.8938 | 81.853 | 3004.0721 | [5 empty] | 286.6911 | 343.3533 | 63.5701 | [7 empty] | 6.041 | 81.8318 | 0.1487 | 3004.4504 | 0.0721 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 384 |  | 409.3675 | 492.546 | 141.5083 | [7 empty] | 1.5677 | 82.7826 | 6.7862 | 3304.7364 | 8.1941 | [6 empty] | 288.672 | 343.6873 | 78.5732 | [5 empty] | 5.5659 | 77.2993 | 3114.6492 | [5 empty] | 289.4907 | 344.3469 | 78.9734 | [7 empty] | 5.7224 | 77.2604 | 0.1612 | 3114.9071 | 0.0693 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 512 |  | 425.6503 | 498.0098 | 233.5676 | [7 empty] | 0.284 | 62.2591 | 8.336 | 3831.7967 | 8.9622 | [6 empty] | 294.0735 | 345.8485 | 107.013 | [5 empty] | 4.979 | 69.1471 | 3326.442 | [5 empty] | 294.8842 | 346.8761 | 107.4166 | [7 empty] | 4.9338 | 69.2113 | 0.0785 | 3327.6085 | 0.0695 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 640 |  | 447.9796 | 505.3877 | 352.6693 | [7 empty] | -0.7282 | 37.9935 | 17.9868 | 4638.0295 | 10.4918 | [6 empty] | 303.7083 | 349.7035 | 157.7413 | [5 empty] | 3.9856 | 55.3516 | 3737.6124 | [5 empty] | 303.4841 | 349.6485 | 158.2923 | [7 empty] | 3.8126 | 55.2106 | 0.2232 | 3744.4225 | 0.0863 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 768 |  | 475.0598 | 514.3326 | 504.3853 | [7 empty] | -2.3571 | 10.2734 | 23.4551 | 5935.0449 | 12.9711 | [6 empty] | 320.5758 | 356.4525 | 246.5513 | [5 empty] | 2.3936 | 33.2423 | 4578.4993 | [5 empty] | 321.5355 | 357.1514 | 245.798 | [7 empty] | 2.7168 | 33.5402 | 0.4395 | 4561.4489 | 0.2 | [22 empty] | 2
896 | 896 | 1023 |  | 545.0908 | 538.3085 | 883.0381 | [7 empty] | -5.2479 | -46.667 | 2.14 | 12153.1029 | 7.3292 | [6 empty] | 399.6526 | 388.0924 | 662.9013 | [5 empty] | -3.2969 | -45.7875 | 13343.2356 | [5 empty] | 399.4211 | 389.5447 | 658.6334 | [7 empty] | -3.6433 | -44.6421 | 1.1966 | 13018.5734 | 0.3441 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 0 |  | 426.89 | 609.663 | 49.5212 | [7 empty] | -28.1771 | 122.1951 | 15.7268 | 3032.7418 | 5.3656 | [6 empty] | 382.4605 | 539.4406 | 84.8228 | [5 empty] | -27.3504 | 106.4901 | 3210.2063 | [5 empty] | 382.7037 | 539.5328 | 86.1425 | [7 empty] | -27.353 | 106.1809 | 0.3092 | 3215.9238 | 0.1086 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 128 |  | 428.2249 | 609.8376 | 58.7177 | [7 empty] | -28.2065 | 120.0906 | 14.4275 | 3066.5997 | 4.8455 | [6 empty] | 383.1129 | 539.7016 | 88.2577 | [5 empty] | -27.3551 | 105.6883 | 3225.0744 | [5 empty] | 382.7157 | 539.4778 | 89.1747 | [7 empty] | -27.5468 | 105.469 | 0.2912 | 3230.7203 | 0.1107 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 256 |  | 435.7948 | 612.5084 | 90.5131 | [7 empty] | -27.5899 | 113.0226 | 9.1558 | 3179.9102 | 3.4728 | [6 empty] | 384.6002 | 540.2967 | 96.0887 | [5 empty] | -27.366 | 103.8696 | 3259.2279 | [5 empty] | 385.2553 | 540.3957 | 97.2924 | [7 empty] | -27.1451 | 103.5598 | 0.3805 | 3262.8494 | 0.0886 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 384 |  | 445.8944 | 615.5172 | 153.162 | [7 empty] | -27.9499 | 99.5845 | 0.9308 | 3429.4972 | 3.0167 | [6 empty] | 387.5283 | 541.4683 | 111.5054 | [5 empty] | -27.3874 | 100.3261 | 3327.5581 | [5 empty] | 388.7693 | 542.425 | 111.9657 | [7 empty] | -27.1334 | 100.2935 | 0.2561 | 3326.714 | 0.0739 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 512 |  | 461.899 | 620.5606 | 244.9149 | [7 empty] | -28.1033 | 80.9875 | 12.9452 | 3833.9454 | 5.1192 | [6 empty] | 392.9298 | 543.6295 | 139.9452 | [5 empty] | -27.4269 | 93.915 | 3457.7197 | [5 empty] | 393.1014 | 543.7455 | 142.0048 | [7 empty] | -27.5284 | 93.4659 | 0.4604 | 3468.1735 | 0.1504 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 640 |  | 484.2337 | 627.9894 | 363.79 | [7 empty] | -27.8715 | 58.6727 | 24.1965 | 4438.7616 | 7.6941 | [6 empty] | 402.5646 | 547.4845 | 190.6735 | [5 empty] | -27.4972 | 82.8663 | 3704.522 | [5 empty] | 402.3912 | 547.5668 | 191.8624 | [7 empty] | -27.6985 | 82.64 | 0.3029 | 3712.1426 | 0.1041 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 768 |  | 511.1535 | 636.5584 | 515.4497 | [7 empty] | -28.0017 | 32.6023 | 32.0271 | 5383.1438 | 10.3524 | [6 empty] | 419.4321 | 554.2335 | 279.4835 | [5 empty] | -27.6199 | 64.6271 | 4186.8986 | [5 empty] | 420.1868 | 554.3552 | 279.4128 | [7 empty] | -27.2888 | 64.6149 | 0.3313 | 4183.227 | 0.1023 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 896 |  | 543.9337 | 647.3522 | 692.1723 | [7 empty] | -27.823 | 5.2891 | 30.656 | 6793.8772 | 12.3439 | [6 empty] | 448.6551 | 565.9261 | 433.3465 | [5 empty] | -27.8315 | 35.9451 | 5195.5214 | [5 empty] | 448.8558 | 565.3416 | 434.5803 | [7 empty] | -27.6204 | 35.5878 | 0.415 | 5206.5705 | 0.13 | [22 empty] | 2
896 | 1023 | 1023 |  | 580.9739 | 659.4616 | 894.4882 | [7 empty] | -27.7757 | -22.6954 | 16.6308 | 9135.1468 | 8.6271 | [6 empty] | 498.5089 | 585.8734 | 695.8335 | [5 empty] | -28.1887 | -6.0697 | 7654.7886 | [5 empty] | 499.3334 | 586.2886 | 692.8 | [7 empty] | -27.7935 | -5.555 | 0.6489 | 7600.6089 | 0.2457 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 128 |  | 371.9662 | 164.5376 | 12.6358 | [7 empty] | 238.9219 | 34.5227 | 65.9018 | 2244.3827 | 6.5155 | [6 empty] | 267.0193 | 138.0949 | 16.9285 | [5 empty] | 173.0353 | 35.9376 | 2244.3827 | [5 empty] | 265.5451 | 137.4304 | 17.3495 | [7 empty] | 172.2818 | 35.6629 | 0.802 | 2244.3827 | 0.241 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 256 |  | 379.3685 | 167.103 | 45.8522 | [7 empty] | 229.1287 | 21.8425 | 59.3747 | 2244.3827 | 9.9795 | [6 empty] | 268.5066 | 138.69 | 24.7595 | [5 empty] | 170.7145 | 32.4788 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.0647 | 138.1345 | 25.3315 | [7 empty] | 169.7866 | 32.1784 | 0.9752 | 2244.3827 | 0.2357 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 384 |  | 390.295 | 170.5418 | 111.019 | [7 empty] | 211.2503 | -0.5249 | 52.1266 | 2244.3827 | 13.717 | [6 empty] | 271.4347 | 139.8616 | 40.1762 | [5 empty] | 166.3253 | 25.9126 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.9156 | 139.2825 | 40.7864 | [7 empty] | 165.346 | 25.5915 | 1.0306 | 2244.3827 | 0.2143 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 512 |  | 406.7766 | 175.8492 | 204.318 | [7 empty] | 190.2333 | -27.5001 | 52.5182 | 2244.3827 | 14.6194 | [6 empty] | 276.8363 | 142.0229 | 68.616 | [5 empty] | 158.801 | 14.5734 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.1923 | 142.3516 | 70.4563 | [7 empty] | 158.1135 | 13.9637 | 0.9189 | 2244.3827 | 0.3036 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 640 |  | 429.1684 | 183.204 | 324.3182 | [7 empty] | 169.0855 | -55.7325 | 56.7121 | 5860.3692 | 13.3366 | [6 empty] | 286.471 | 145.8779 | 119.3443 | [5 empty] | 146.9576 | -3.5155 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.0474 | 146.8747 | 119.3032 | [7 empty] | 147.3065 | -3.1835 | 0.4816 | 2244.3827 | 0.1909 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 768 |  | 456.1239 | 191.9346 | 475.753 | [7 empty] | 148.0367 | -84.4584 | 57.3156 | 12233.8143 | 11.1804 | [6 empty] | 303.3386 | 152.6269 | 208.1543 | [5 empty] | 129.9962 | -30.056 | 4656.6017 | [5 empty] | 304.0688 | 153.1104 | 209.0654 | [7 empty] | 129.9207 | -30.1472 | 0.1184 | 4671.7409 | 0.0744 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 896 |  | 488.6548 | 202.6571 | 651.0138 | [7 empty] | 129.7695 | -110.911 | 50.1989 | 232142.6758 | 8.5123 | [6 empty] | 332.5616 | 164.3195 | 362.0173 | [5 empty] | 108.2786 | -65.545 | 11304.8256 | [5 empty] | 332.5056 | 164.4365 | 365.416 | [7 empty] | 107.4856 | -66.2329 | 1.0498 | 11602.7873 | 0.1565 | [22 empty] | 2
1023 | 0 | 1023 |  | 525.2178 | 214.829 | 850.4802 | [7 empty] | 113.6514 | -135.2449 | 40.0089 | 1.0063e+18 | 5.9694 | [6 empty] | 382.4154 | 184.2668 | 624.5043 | [5 empty] | 83.9566 | -108.4321 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 383.6442 | 185.3956 | 620.0258 | [7 empty] | 84.7176 | -107.3642 | 1.3113 | 6.4036e+17 | 0.2319 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 0 |  | 371.5074 | 168.8443 | 3.4748 | [7 empty] | 236.1648 | 40.0712 | 64.5902 | 2244.3827 | 7.147 | [6 empty] | 267.6606 | 140.422 | 13.9246 | [5 empty] | 171.5998 | 38.2655 | 2244.3827 | [5 empty] | 267.3661 | 140.2613 | 14.0544 | [7 empty] | 171.471 | 38.1784 | 0.1555 | 2244.3827 | 0.0802 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 128 |  | 373.2927 | 169.4835 | 13.0827 | [7 empty] | 233.1184 | 36.2348 | 62.5292 | 2244.3827 | 6.4799 | [6 empty] | 268.3129 | 140.6831 | 17.3594 | [5 empty] | 170.5912 | 36.7323 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.203 | 141.0342 | 17.5922 | [7 empty] | 170.9284 | 36.6538 | 0.3462 | 2244.3827 | 0.1235 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 256 |  | 380.6873 | 172.0712 | 46.1822 | [7 empty] | 223.8065 | 23.7147 | 56.2924 | 2244.3827 | 9.7646 | [6 empty] | 269.8003 | 141.2782 | 25.1904 | [5 empty] | 168.3358 | 33.2981 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.6847 | 141.7175 | 25.5864 | [7 empty] | 168.4894 | 33.1966 | 0.1841 | 2244.3827 | 0.1341 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 384 |  | 391.6017 | 175.5449 | 111.2125 | [7 empty] | 206.6679 | 1.5404 | 49.513 | 2244.3827 | 13.608 | [6 empty] | 272.7283 | 142.4497 | 40.6071 | [5 empty] | 164.0677 | 26.7746 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.5569 | 142.882 | 41.0626 | [7 empty] | 164.1642 | 26.6695 | 0.1427 | 2244.3827 | 0.1104 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 512 |  | 408.037 | 180.8303 | 204.2129 | [7 empty] | 186.5204 | -25.3035 | 50.5124 | 2244.3827 | 14.6232 | [6 empty] | 278.1299 | 144.611 | 69.0469 | [5 empty] | 156.742 | 15.4979 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.848 | 144.514 | 70.6626 | [7 empty] | 156.049 | 14.8546 | 0.9456 | 2244.3827 | 0.3106 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 640 |  | 430.3501 | 188.1957 | 323.9456 | [7 empty] | 166.0847 | -53.5257 | 55.1199 | 5754.388 | 13.3732 | [6 empty] | 287.7646 | 148.466 | 119.7753 | [5 empty] | 145.1891 | -2.52 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.7834 | 149.0306 | 120.2001 | [7 empty] | 145.3677 | -2.5048 | 0.1793 | 2244.3827 | 0.0866 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 768 |  | 457.3658 | 196.9343 | 475.5756 | [7 empty] | 145.6307 | -82.4472 | 56.0811 | 11758.3349 | 11.2214 | [6 empty] | 304.6322 | 155.215 | 208.5852 | [5 empty] | 128.5967 | -29.0157 | 4626.7299 | [5 empty] | 305.3596 | 155.8081 | 209.2386 | [7 empty] | 128.4889 | -28.98 | 0.1136 | 4631.2622 | 0.0871 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 896 |  | 489.911 | 207.6979 | 650.8006 | [7 empty] | 127.816 | -109.0829 | 49.0533 | 104183.1299 | 8.5396 | [6 empty] | 333.8552 | 166.9076 | 362.4483 | [5 empty] | 107.2725 | -64.5387 | 11059.2114 | [5 empty] | 334.8546 | 167.8271 | 362.0611 | [7 empty] | 107.4007 | -64.1034 | 0.4538 | 10905.2933 | 0.1499 | [22 empty] | 2
1023 | 128 | 1023 |  | 526.5544 | 219.981 | 850.6155 | [7 empty] | 111.9907 | -133.6516 | 38.7809 | 6.4036e+17 | 5.9775 | [6 empty] | 383.709 | 186.8549 | 624.9352 | [5 empty] | 83.2897 | -107.5707 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 384.6343 | 187.9306 | 621.7769 | [7 empty] | 83.71 | -106.7123 | 0.9559 | 6.4036e+17 | 0.1915 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 0 |  | 376.716 | 186.445 | 5.1879 | [7 empty] | 216.8179 | 45.5901 | 50.9691 | 2244.3827 | 8.0064 | [6 empty] | 270.6098 | 146.3226 | 14.9071 | [5 empty] | 166.1557 | 40.0056 | 2244.3827 | [5 empty] | 269.2013 | 145.9551 | 15.5581 | [7 empty] | 164.9847 | 39.7632 | 1.1958 | 2244.3827 | 0.2624 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 128 |  | 378.4456 | 187.2831 | 14.8117 | [7 empty] | 213.9295 | 41.9639 | 48.8426 | 2244.3827 | 6.7668 | [6 empty] | 271.2622 | 146.5836 | 18.3419 | [5 empty] | 165.2101 | 38.4977 | 2244.3827 | [5 empty] | 270.4582 | 146.4641 | 19.2674 | [7 empty] | 164.2233 | 38.1544 | 1.0448 | 2244.3827 | 0.3336 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 256 |  | 385.8497 | 189.9605 | 47.8786 | [7 empty] | 206.0005 | 29.869 | 43.2262 | 2244.3827 | 8.8965 | [6 empty] | 272.7495 | 147.1787 | 26.1729 | [5 empty] | 163.0942 | 35.118 | 2244.3827 | [5 empty] | 273.0066 | 147.6598 | 26.6787 | [7 empty] | 162.5429 | 35.0772 | 0.5528 | 2244.3827 | 0.113 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 384 |  | 396.7953 | 193.5553 | 112.791 | [7 empty] | 191.1467 | 8.2893 | 38.0025 | 2244.3827 | 12.9085 | [6 empty] | 275.6776 | 148.3503 | 41.5896 | [5 empty] | 159.0842 | 28.6901 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.9122 | 148.8579 | 42.3345 | [7 empty] | 158.4212 | 28.5802 | 0.6721 | 2244.3827 | 0.1314 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 512 |  | 413.1821 | 198.7821 | 205.6781 | [7 empty] | 173.6188 | -18.2444 | 41.7251 | 2244.3827 | 14.4068 | [6 empty] | 281.0791 | 150.5115 | 70.0294 | [5 empty] | 152.1838 | 17.554 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.2954 | 150.6301 | 72.1013 | [7 empty] | 150.6441 | 16.9097 | 1.6691 | 2244.3827 | 0.3399 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 640 |  | 435.5836 | 206.2922 | 325.5067 | [7 empty] | 155.4795 | -46.4755 | 48.3153 | 5491.0369 | 13.4253 | [6 empty] | 290.7139 | 154.3666 | 120.7578 | [5 empty] | 141.2558 | -0.3013 | 2244.3827 | [5 empty] | 291.1671 | 154.8314 | 122.0661 | [7 empty] | 140.7933 | -0.578 | 0.539 | 2244.3827 | 0.1301 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 768 |  | 462.54 | 214.9857 | 476.9307 | [7 empty] | 137.12 | -75.7211 | 50.4007 | 10484.5122 | 11.3737 | [6 empty] | 307.5814 | 161.1155 | 209.5677 | [5 empty] | 125.4638 | -26.6868 | 4563.6432 | [5 empty] | 309.2573 | 162.348 | 208.0652 | [7 empty] | 126.0843 | -25.8188 | 1.0669 | 4466.1201 | 0.2888 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 896 |  | 495.1438 | 225.9374 | 652.2805 | [7 empty] | 120.8102 | -102.8832 | 43.581 | 39871.4959 | 8.7541 | [6 empty] | 336.8044 | 172.8081 | 363.4308 | [5 empty] | 105.002 | -62.2704 | 10553.401 | [5 empty] | 337.834 | 173.6821 | 365.0774 | [7 empty] | 104.7949 | -62.3121 | 0.2112 | 10569.0716 | 0.1167 | [22 empty] | 2
1023 | 256 | 1023 |  | 531.9705 | 238.5624 | 852.3521 | [7 empty] | 106.1211 | -128.0582 | 33.1162 | 6.4036e+17 | 6.1946 | [6 empty] | 386.6582 | 192.7555 | 625.9177 | [5 empty] | 81.7729 | -105.6118 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 386.4857 | 193.4097 | 623.8602 | [7 empty] | 81.6204 | -105.0287 | 0.6027 | 6.4036e+17 | 0.1235 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 0 |  | 386.0832 | 218.8963 | 8.3588 | [7 empty] | 185.8446 | 54.6933 | 31.8073 | 2244.3827 | 10.0002 | [6 empty] | 276.416 | 157.9389 | 16.8413 | [5 empty] | 156.163 | 43.2605 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.9895 | 157.5719 | 17.2244 | [7 empty] | 156.0774 | 43.0041 | 0.2704 | 2244.3827 | 0.2229 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 128 |  | 388.0108 | 220.1484 | 18.0101 | [7 empty] | 183.3369 | 51.3855 | 29.606 | 2244.3827 | 8.5163 | [6 empty] | 277.0683 | 158.1999 | 20.2761 | [5 empty] | 155.3257 | 41.7998 | 2244.3827 | [5 empty] | 275.2685 | 157.2302 | 21.0255 | [7 empty] | 154.5269 | 41.3298 | 0.9268 | 2244.3827 | 0.3732 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 256 |  | 395.4848 | 223.0128 | 51.0774 | [7 empty] | 177.3041 | 39.9957 | 23.8998 | 2244.3827 | 8.2568 | [6 empty] | 278.5557 | 158.795 | 28.1071 | [5 empty] | 153.4497 | 38.522 | 2244.3827 | [5 empty] | 277.4752 | 158.0807 | 29.6886 | [7 empty] | 152.762 | 37.7066 | 1.0667 | 2244.3827 | 0.6014 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 384 |  | 406.4465 | 226.7737 | 115.986 | [7 empty] | 165.6291 | 19.4067 | 20.3331 | 2244.3827 | 11.7862 | [6 empty] | 281.4837 | 159.9666 | 43.5238 | [5 empty] | 149.8852 | 32.2738 | 2244.3827 | [5 empty] | 280.233 | 159.2579 | 44.824 | [7 empty] | 149.1253 | 31.6092 | 1.0095 | 2244.3827 | 0.412 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 512 |  | 422.7407 | 231.923 | 208.7677 | [7 empty] | 151.844 | -6.4327 | 28.9995 | 2244.3827 | 14.085 | [6 empty] | 286.8853 | 162.1278 | 71.9636 | [5 empty] | 143.7231 | 21.4066 | 2244.3827 | [5 empty] | 286.9658 | 162.1857 | 73.1276 | [7 empty] | 143.387 | 20.9828 | 0.5409 | 2244.3827 | 0.22 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 640 |  | 445.2402 | 239.6276 | 328.5618 | [7 empty] | 137.2065 | -34.4155 | 38.4318 | 5137.1983 | 13.6495 | [6 empty] | 296.52 | 165.9829 | 122.692 | [5 empty] | 133.8912 | 3.873 | 2244.3827 | [5 empty] | 296.028 | 165.9275 | 125.0379 | [7 empty] | 132.8934 | 3.1105 | 1.2558 | 2244.3827 | 0.3053 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 768 |  | 472.2473 | 248.3883 | 480.0771 | [7 empty] | 122.0262 | -63.9836 | 41.7895 | 8951.4992 | 11.8154 | [6 empty] | 313.3876 | 172.7319 | 211.5019 | [5 empty] | 119.5242 | -22.2691 | 4457.1291 | [5 empty] | 311.8271 | 172.3468 | 214.3059 | [7 empty] | 117.9828 | -23.0973 | 1.7499 | 4581.9779 | 0.2913 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 896 |  | 504.885 | 259.541 | 655.3416 | [7 empty] | 108.2274 | -91.8069 | 34.737 | 21148.1469 | 9.3427 | [6 empty] | 342.6106 | 184.4245 | 365.365 | [5 empty] | 100.6304 | -57.9109 | 9732.3149 | [5 empty] | 343.2154 | 185.2647 | 363.8195 | [7 empty] | 100.7534 | -57.2413 | 0.6808 | 9572.1981 | 0.1691 | [22 empty] | 2
1023 | 384 | 1023 |  | 541.8666 | 272.7696 | 855.4307 | [7 empty] | 95.3996 | -117.7818 | 23.0504 | 6.4036e+17 | 6.9318 | [6 empty] | 392.4644 | 204.3718 | 627.8519 | [5 empty] | 78.8072 | -101.7815 | 6.4036e+17 | [5 empty] | 391.2408 | 204.5389 | 629.149 | [7 empty] | 77.8496 | -101.8589 | 0.9607 | 6.4036e+17 | 0.1444 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 0 |  | 400.2279 | 267.6038 | 13.1098 | [7 empty] | 148.2182 | 66.3414 | 19.4704 | 2244.3827 | 12.9015 | [6 empty] | 287.1268 | 179.368 | 20.4094 | [5 empty] | 139.8614 | 48.7556 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.672 | 180.0294 | 20.1579 | [7 empty] | 139.6991 | 49.0339 | 0.3222 | 2244.3827 | 0.2233 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 128 |  | 402.2227 | 269.1541 | 22.7921 | [7 empty] | 146.2163 | 63.3564 | 17.463 | 2244.3827 | 11.6352 | [6 empty] | 287.7792 | 179.629 | 23.8443 | [5 empty] | 139.1812 | 47.3732 | 2244.3827 | [5 empty] | 287.25 | 179.8092 | 24.1678 | [7 empty] | 138.4006 | 47.3823 | 0.7806 | 2244.3827 | 0.0961 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 256 |  | 409.7959 | 272.1822 | 55.8533 | [7 empty] | 142.127 | 52.8442 | 9.6745 | 2244.3827 | 9.3259 | [6 empty] | 289.2665 | 180.2241 | 31.6753 | [5 empty] | 137.6543 | 44.2658 | 2244.3827 | [5 empty] | 288.0965 | 180.0813 | 32.0156 | [7 empty] | 136.6448 | 44.2304 | 1.0101 | 2244.3827 | 0.1188 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 384 |  | 420.7783 | 275.9749 | 120.6932 | [7 empty] | 133.8087 | 33.5645 | 4.8481 | 2244.3827 | 10.5583 | [6 empty] | 292.1946 | 181.3957 | 47.0919 | [5 empty] | 134.7414 | 38.3221 | 2244.3827 | [5 empty] | 292.2136 | 181.9817 | 47.6362 | [7 empty] | 133.9887 | 38.3422 | 0.753 | 2244.3827 | 0.1167 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 512 |  | 437.1841 | 281.2736 | 213.5526 | [7 empty] | 123.824 | 8.871 | 19.9269 | 1936.3594 | 13.5245 | [6 empty] | 297.5961 | 183.5569 | 75.5318 | [5 empty] | 129.6703 | 27.9211 | 2244.3827 | [5 empty] | 297.9992 | 184.2033 | 75.9813 | [7 empty] | 129.255 | 27.9738 | 0.4186 | 2244.3827 | 0.0986 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 640 |  | 459.5951 | 288.956 | 333.2472 | [7 empty] | 113.049 | -18.5057 | 30.6628 | 4803.3861 | 14.0224 | [6 empty] | 307.2309 | 187.412 | 126.2601 | [5 empty] | 121.4846 | 10.974 | 2244.3827 | [5 empty] | 306.5746 | 187.7651 | 128.1136 | [7 empty] | 120.1794 | 10.5895 | 1.3607 | 2244.3827 | 0.2152 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 768 |  | 486.7217 | 297.9324 | 484.7831 | [7 empty] | 101.45 | -48.01 | 34.2674 | 7608.2631 | 12.4788 | [6 empty] | 324.0984 | 194.1609 | 215.0701 | [5 empty] | 109.3119 | -14.6568 | 4307.7278 | [5 empty] | 323.4147 | 194.4696 | 215.868 | [7 empty] | 108.3822 | -14.6823 | 0.9301 | 4341.2255 | 0.1252 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 896 |  | 519.3367 | 309.1436 | 660.0771 | [7 empty] | 90.6842 | -76.4016 | 26.2601 | 13855.1836 | 10.1454 | [6 empty] | 353.3214 | 205.8535 | 368.9331 | [5 empty] | 92.9175 | -50.2367 | 8627.8365 | [5 empty] | 351.6692 | 206.0146 | 373.6804 | [7 empty] | 90.9148 | -51.0942 | 2.1785 | 8890.8583 | 0.3378 | [22 empty] | 2
1023 | 512 | 1023 |  | 556.5634 | 322.9867 | 860.3017 | [7 empty] | 80.2499 | -103.1902 | 10.7767 | 83615.3723 | 7.9918 | [6 empty] | 403.1752 | 225.8009 | 631.4201 | [5 empty] | 73.4344 | -94.8424 | 34304762786617360 | [5 empty] | 402.1896 | 226.8253 | 629.5157 | [7 empty] | 72.6091 | -94.0995 | 1.1105 | 958211.6394 | 0.2111 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 0 |  | 419.7865 | 334.1706 | 19.5843 | [7 empty] | 108.3435 | 79.5495 | 23.538 | 2244.3827 | 15.284 | [6 empty] | 306.2318 | 217.5912 | 26.7739 | [5 empty] | 115.9729 | 57.2823 | 2244.3827 | [5 empty] | 304.7408 | 216.2078 | 27.023 | [7 empty] | 115.9547 | 56.9179 | 0.3649 | 2244.3827 | 0.2552 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 128 |  | 421.6426 | 335.7875 | 29.2817 | [7 empty] | 106.8401 | 76.8615 | 22.5654 | 2244.3827 | 14.4614 | [6 empty] | 306.8842 | 217.8523 | 30.2088 | [5 empty] | 115.4835 | 56.0171 | 2244.3827 | [5 empty] | 305.4057 | 216.4943 | 30.604 | [7 empty] | 115.4156 | 55.6022 | 0.4204 | 2244.3827 | 0.2835 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 256 |  | 429.1994 | 338.7631 | 62.3247 | [7 empty] | 104.4243 | 67.2767 | 17.2698 | 2244.3827 | 11.7876 | [6 empty] | 308.3715 | 218.4474 | 38.0397 | [5 empty] | 114.382 | 53.1667 | 2244.3827 | [5 empty] | 307.5159 | 217.7079 | 38.2281 | [7 empty] | 114.306 | 52.9535 | 0.2263 | 2244.3827 | 0.1397 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 384 |  | 440.1297 | 342.4527 | 127.0534 | [7 empty] | 98.9681 | 49.5137 | 13.426 | 2244.3827 | 10.0968 | [6 empty] | 311.2996 | 219.6189 | 53.4564 | [5 empty] | 112.2696 | 47.6892 | 2244.3827 | [5 empty] | 310.426 | 218.7873 | 54.0646 | [7 empty] | 112.1638 | 47.2912 | 0.4118 | 2244.3827 | 0.2486 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 512 |  | 456.4676 | 347.8596 | 219.8551 | [7 empty] | 92.2345 | 26.36 | 20.0622 | 3176.8591 | 12.0739 | [6 empty] | 316.7011 | 221.7802 | 81.8963 | [5 empty] | 108.557 | 38.0248 | 2244.3827 | [5 empty] | 314.8557 | 221.1025 | 84.0495 | [7 empty] | 107.2028 | 37.2672 | 1.5517 | 2244.3827 | 0.3843 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 640 |  | 478.9773 | 355.4888 | 339.6561 | [7 empty] | 85.0524 | -0.016 | 28.1226 | 4541.9217 | 14.1012 | [6 empty] | 326.3359 | 225.6352 | 132.6246 | [5 empty] | 102.4693 | 22.0641 | 2244.3827 | [5 empty] | 323.6327 | 224.5148 | 135.2994 | [7 empty] | 100.7667 | 21.101 | 1.9561 | 2156.2663 | 0.4681 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 768 |  | 506.0516 | 364.5438 | 490.9923 | [7 empty] | 76.8798 | -28.9626 | 31.032 | 6582.7744 | 13.0823 | [6 empty] | 343.2034 | 232.3842 | 221.4345 | [5 empty] | 93.1949 | -2.5656 | 4136.7081 | [5 empty] | 342.0753 | 232.2833 | 223.2486 | [7 empty] | 92.1453 | -2.9907 | 1.1324 | 4190.8731 | 0.2115 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 896 |  | 538.6697 | 375.6632 | 666.3029 | [7 empty] | 69.2286 | -57.5532 | 22.74 | 10258.2605 | 10.6673 | [6 empty] | 372.4264 | 244.0768 | 375.2976 | [5 empty] | 80.2736 | -37.6757 | 7387.5259 | [5 empty] | 371.2791 | 244.0563 | 373.4555 | [7 empty] | 79.8298 | -37.1967 | 0.653 | 7350.7043 | 0.1362 | [22 empty] | 2
1023 | 640 | 1023 |  | 575.8863 | 389.8258 | 866.2402 | [7 empty] | 61.3748 | -84.9012 | 3.4588 | 21436.7431 | 8.6776 | [6 empty] | 422.2802 | 264.0241 | 637.7845 | [5 empty] | 64.2596 | -82.9929 | 30347.8619 | [5 empty] | 421.3212 | 264.8466 | 635.0627 | [7 empty] | 63.6605 | -82.2014 | 0.9926 | 29043.6243 | 0.1897 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 0 |  | 444.5153 | 419.4175 | 27.8983 | [7 empty] | 69.1266 | 93.4951 | 28.535 | 2244.3827 | 14.9914 | [6 empty] | 339.6789 | 284.5086 | 37.9162 | [5 empty] | 84.5957 | 69.5169 | 2244.3827 | [5 empty] | 339.5725 | 283.7587 | 38.3384 | [7 empty] | 84.9987 | 69.1876 | 0.5205 | 2244.3827 | 0.2589 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 128 |  | 446.4502 | 420.8665 | 37.5616 | [7 empty] | 68.2621 | 91.0443 | 27.7397 | 2244.3827 | 14.5758 | [6 empty] | 340.3312 | 284.7696 | 41.351 | [5 empty] | 84.2955 | 68.4075 | 2244.3827 | [5 empty] | 340.1792 | 284.0335 | 41.5372 | [7 empty] | 84.6936 | 68.1626 | 0.4674 | 2244.3827 | 0.2091 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 256 |  | 453.9745 | 423.7185 | 70.58 | [7 empty] | 67.0757 | 82.387 | 23.354 | 2244.3827 | 12.753 | [6 empty] | 341.8186 | 285.3647 | 49.182 | [5 empty] | 83.6178 | 65.9016 | 2244.3827 | [5 empty] | 341.4198 | 284.7461 | 50.0786 | [7 empty] | 83.6246 | 65.487 | 0.4146 | 2244.3827 | 0.2434 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 384 |  | 464.8581 | 427.2662 | 135.2586 | [7 empty] | 63.7665 | 66.1985 | 19.2426 | 1945.1043 | 10.6295 | [6 empty] | 344.7466 | 286.5363 | 64.5987 | [5 empty] | 82.3105 | 61.0604 | 2244.3827 | [5 empty] | 345.7263 | 286.436 | 64.3459 | [7 empty] | 83.1341 | 61.0091 | 0.8252 | 2244.3827 | 0.2215 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 512 |  | 481.1904 | 432.7512 | 228.0556 | [7 empty] | 59.5902 | 44.7726 | 21.7898 | 3383.9783 | 10.1555 | [6 empty] | 350.1482 | 288.6975 | 93.0385 | [5 empty] | 79.9877 | 52.4367 | 2244.3827 | [5 empty] | 351.2267 | 288.8812 | 93.5928 | [7 empty] | 80.5345 | 52.2166 | 0.5895 | 2244.3827 | 0.2446 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 640 |  | 503.6143 | 440.111 | 347.6514 | [7 empty] | 55.3316 | 19.8075 | 27.593 | 4354.7869 | 12.6139 | [6 empty] | 359.7829 | 292.5525 | 143.7669 | [5 empty] | 76.1082 | 37.9653 | 1882.0612 | [5 empty] | 359.133 | 291.8941 | 145.5713 | [7 empty] | 75.822 | 37.3198 | 0.7061 | 1873.2471 | 0.3291 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 768 |  | 530.7388 | 449.1808 | 498.8717 | [7 empty] | 50.1124 | -8.1386 | 30.5859 | 5843.8021 | 13.755 | [6 empty] | 376.6505 | 299.3015 | 232.5768 | [5 empty] | 70.0244 | 15.0779 | 3979.2625 | [5 empty] | 375.9868 | 299.1239 | 235.5502 | [7 empty] | 69.2893 | 14.3325 | 1.0469 | 4029.3246 | 0.3501 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 896 |  | 563.441 | 460.3238 | 674.5522 | [7 empty] | 45.1654 | -36.4345 | 23.9108 | 8223.1314 | 10.7331 | [6 empty] | 405.8735 | 310.9941 | 386.4399 | [5 empty] | 61.1847 | -18.6832 | 6214.7184 | [5 empty] | 406.636 | 311.8093 | 384.145 | [7 empty] | 61.4778 | -17.9843 | 0.7579 | 6152.8393 | 0.2404 | [22 empty] | 2
1023 | 768 | 1023 |  | 600.4319 | 474.0713 | 874.2846 | [7 empty] | 39.8833 | -64.0804 | 9.7294 | 13112.2597 | 8.3681 | [6 empty] | 455.7273 | 330.9414 | 648.9268 | [5 empty] | 49.6126 | -64.076 | 14201.603 | [5 empty] | 456.2207 | 332.3929 | 645.8384 | [7 empty] | 49.5315 | -63.1298 | 0.9497 | 13844.0368 | 0.2233 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 0 |  | 474.8618 | 522.9257 | 37.985 | [7 empty] | 32.874 | 107.4655 | 26.0733 | 2451.3064 | 10.4408 | [6 empty] | 397.6258 | 400.4427 | 57.2202 | [5 empty] | 47.5178 | 85.8929 | 2139.7095 | [5 empty] | 399.852 | 401.7283 | 58.1963 | [7 empty] | 48.0683 | 85.7041 | 0.5819 | 2142.2213 | 0.2324 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 128 |  | 476.5097 | 523.8461 | 47.5861 | [7 empty] | 32.4188 | 105.217 | 25.1718 | 2517.8275 | 10.2273 | [6 empty] | 398.2782 | 400.7037 | 60.655 | [5 empty] | 47.3684 | 84.9654 | 2409.7135 | [5 empty] | 400.5752 | 401.9781 | 62.1899 | [7 empty] | 47.9016 | 84.621 | 0.6347 | 2413.6686 | 0.2779 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 256 |  | 484.0091 | 526.5574 | 80.5716 | [7 empty] | 32.0547 | 97.4284 | 20.8893 | 1950.7931 | 9.347 | [6 empty] | 399.7656 | 401.2988 | 68.486 | [5 empty] | 47.0303 | 82.8649 | 2491.1119 | [5 empty] | 403.0391 | 403.6357 | 70.6694 | [7 empty] | 47.5059 | 82.4992 | 0.6 | 2499.913 | 0.3036 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 384 |  | 494.8899 | 530.0354 | 145.2838 | [7 empty] | 30.2093 | 82.7547 | 16.6449 | 3018.2576 | 8.6644 | [6 empty] | 402.6936 | 402.4704 | 83.9027 | [5 empty] | 46.3741 | 78.7858 | 2619.5281 | [5 empty] | 406.3897 | 404.8118 | 85.5574 | [7 empty] | 47.1639 | 78.5451 | 0.8258 | 2618.2572 | 0.3525 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 512 |  | 511.2549 | 535.4665 | 238.0165 | [7 empty] | 27.9318 | 63.0821 | 19.185 | 3506.701 | 8.7103 | [6 empty] | 408.0952 | 404.6316 | 112.3425 | [5 empty] | 45.1956 | 71.4503 | 1900.0227 | [5 empty] | 411.143 | 406.3663 | 115.2323 | [7 empty] | 45.7715 | 70.8507 | 0.8314 | 1896.6181 | 0.4082 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 640 |  | 533.6104 | 542.7398 | 357.6421 | [7 empty] | 25.7222 | 39.7396 | 25.9578 | 4228.9566 | 9.685 | [6 empty] | 417.7299 | 408.4866 | 163.0709 | [5 empty] | 43.1906 | 58.9402 | 3180.7944 | [5 empty] | 421.0941 | 410.5054 | 165.0381 | [7 empty] | 43.9009 | 58.6707 | 0.7597 | 3181.7071 | 0.3719 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 768 |  | 560.719 | 551.7754 | 508.9238 | [7 empty] | 22.7524 | 13.1205 | 30.7735 | 5333.8399 | 13.0396 | [6 empty] | 434.5975 | 415.2356 | 251.8808 | [5 empty] | 39.9511 | 38.6394 | 3859.5077 | [5 empty] | 436.7964 | 416.9822 | 256.511 | [7 empty] | 39.8541 | 37.8836 | 0.762 | 3890.3145 | 0.3814 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 896 |  | 593.202 | 562.5189 | 684.2868 | [7 empty] | 20.0515 | -14.3877 | 26.555 | 6981.4559 | 11.8229 | [6 empty] | 463.8205 | 426.9282 | 405.7439 | [5 empty] | 35.0267 | 7.5421 | 5270.9728 | [5 empty] | 466.2834 | 429.0609 | 407.4204 | [7 empty] | 35.2038 | 7.6157 | 0.1918 | 5265.823 | 0.1238 | [22 empty] | 2
1023 | 896 | 1023 |  | 630.0658 | 575.6144 | 884.2438 | [7 empty] | 17.0053 | -41.9426 | 12.4712 | 9787.6519 | 7.088 | [6 empty] | 513.6743 | 446.8755 | 668.2308 | [5 empty] | 28.1652 | -36.3761 | 8944.8119 | [5 empty] | 515.8678 | 449.4521 | 666.4828 | [7 empty] | 28.332 | -35.524 | 0.8682 | 8824.059 | 0.2917 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 0 |  | 510.6972 | 646.4158 | 49.9039 | [7 empty] | -0.744 | 121.4312 | 17.1418 | 1902.0392 | 4.6439 | [6 empty] | 496.4821 | 598.2237 | 90.1524 | [5 empty] | 7.6682 | 106.4955 | 1868.4653 | [5 empty] | 496.0838 | 597.9243 | 92.0457 | [7 empty] | 7.4393 | 106.0689 | 0.4842 | 1865.5773 | 0.1653 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 128 |  | 512.3425 | 646.7993 | 59.4173 | [7 empty] | -0.8077 | 119.3628 | 16.0049 | 1890.3183 | 4.2521 | [6 empty] | 497.1345 | 598.4847 | 93.5872 | [5 empty] | 7.6148 | 105.7533 | 1864.2746 | [5 empty] | 496.8878 | 598.1961 | 95.423 | [7 empty] | 7.4611 | 105.3307 | 0.4497 | 1861.6858 | 0.1488 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 256 |  | 519.6859 | 649.3359 | 92.2833 | [7 empty] | -0.6878 | 112.3893 | 11.6689 | 1854.5946 | 3.2948 | [6 empty] | 498.6218 | 599.0798 | 101.4182 | [5 empty] | 7.4935 | 104.0689 | 1854.9841 | [5 empty] | 499.2017 | 599.0372 | 104.2013 | [7 empty] | 7.5746 | 103.4276 | 0.6463 | 1852.0053 | 0.1901 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 384 |  | 530.493 | 652.7051 | 156.7554 | [7 empty] | -1.5404 | 99.1808 | 8.9422 | 3210.0559 | 3.7404 | [6 empty] | 501.5499 | 600.2514 | 116.8349 | [5 empty] | 7.2569 | 100.7834 | 3029.4369 | [5 empty] | 501.977 | 599.8825 | 119.5437 | [7 empty] | 7.3954 | 100.1213 | 0.6764 | 3039.4662 | 0.1864 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 512 |  | 546.733 | 657.7477 | 249.2876 | [7 empty] | -2.448 | 81.1938 | 16.4899 | 3586.3762 | 5.8398 | [6 empty] | 506.9514 | 602.4126 | 145.2747 | [5 empty] | 6.8281 | 94.8272 | 3146.6062 | [5 empty] | 507.1396 | 602.3489 | 150.5573 | [7 empty] | 6.5349 | 93.7126 | 1.1526 | 3170.904 | 0.3393 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 640 |  | 569.0707 | 665.1072 | 368.6983 | [7 empty] | -3.2323 | 59.6164 | 26.5963 | 4138.1248 | 8.2459 | [6 empty] | 516.5862 | 606.2677 | 196.003 | [5 empty] | 6.0864 | 84.5267 | 3364.3195 | [5 empty] | 517.4568 | 606.6423 | 198.9658 | [7 empty] | 6.1334 | 83.9433 | 0.5853 | 3376.5019 | 0.1589 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 768 |  | 596.1246 | 673.9263 | 519.8481 | [7 empty] | -4.4887 | 34.5325 | 34.1929 | 4970.5138 | 10.9 | [6 empty] | 533.4537 | 613.0166 | 284.813 | [5 empty] | 4.8549 | 67.424 | 3779.9275 | [5 empty] | 534.9467 | 613.2264 | 288.6838 | [7 empty] | 5.1797 | 66.6409 | 0.8478 | 3796.1475 | 0.2538 | [22 empty] | 2
1023 | 1023 | 896 |  | 628.5271 | 684.3538 | 695.478 | [7 empty] | -5.493 | 8.0803 | 33.2795 | 6162.9969 | 13.2753 | [6 empty] | 562.6767 | 624.7092 | 438.676 | [5 empty] | 2.9006 | 40.2839 | 4619.9191 | [5 empty] | 563.4076 | 624.0208 | 442.7028 | [7 empty] | 3.1762 | 39.4181 | 0.9086 | 4645.3897 | 0.3453 | [22 empty] | 2
489 | 344 | 281 |  | 665.0558 | 696.2922 | 895.5117 | [7 empty] | -6.6826 | -19.0086 | 20.149 | 7993.6709 | 9.5196 | [6 empty] | 612.5305 | 644.6566 | 701.163 | [5 empty] | 0 | 0 | 6499.9996 | [5 empty] | 612.8622 | 644.7695 | 699.7147 | [7 empty] | 0.1874 | 0.2208 | 0.2896 | 6482.8234 | 0.1746 | [22 empty] | 2
825 | 634 | 552 |  | 104.167 | 83.6147 | 58.025 | [7 empty] | 41.1388 | 12.568 | 23.6665 | 3657.8307 | 16.6877 | [6 empty] | 32.5062 | 28.594 | 18.2334 | [5 empty] | 17.6306 | 9.8362 | 3739.6533 | [5 empty] | 32.6275 | 28.7277 | 18.191 | [7 empty] | 17.6636 | 9.9914 | 0.1587 | 3724.9474 | 0.1425 | [22 empty] | 2
748 | 569 | 533 |  | 332.7953 | 289.6832 | 245.2157 | [7 empty] | 45.5299 | 12.458 | 10.0645 | 4595.3999 | 17.5416 | [6 empty] | 162.4568 | 140.2599 | 87.119 | [5 empty] | 41.4259 | 21.6478 | 3614.1359 | [5 empty] | 162.9254 | 140.8179 | 87.5689 | [7 empty] | 41.2916 | 21.6668 | 0.1357 | 3620.6115 | 0.1045 | [22 empty] | 2
541 | 653 | 235 |  | 274.7524 | 233.4543 | 228.9068 | [7 empty] | 41.9719 | 2.0106 | 13.7886 | 5158.8998 | 20.1415 | [6 empty] | 117.639 | 101.3164 | 75.594 | [5 empty] | 33.0802 | 12.5492 | 4119.6151 | [5 empty] | 117.0615 | 101.3314 | 76.2322 | [7 empty] | 32.2043 | 12.3457 | 0.8992 | 4162.1023 | 0.3027 | [22 empty] | 2
420 | 649 | 669 |  | 161.1958 | 227.6223 | 52.8632 | [7 empty] | -21.5686 | 68.7885 | 23.5434 | 3416.9949 | 18.7904 | [6 empty] | 73.1445 | 101.0963 | 26.1097 | [5 empty] | -13.5572 | 46.6501 | 3458.5861 | [5 empty] | 74.177 | 101.8902 | 26.7636 | [7 empty] | -13.0577 | 46.4584 | 0.535 | 3461.6698 | 0.2609 | [22 empty] | 2
665 | 575 | 790 |  | 174.929 | 225.8604 | 361.0404 | [7 empty] | -40.3677 | -26.4225 | 24.1843 | 14614.3923 | 19.1507 | [6 empty] | 80.1169 | 101.0106 | 137.526 | [5 empty] | -23.1157 | -9.4741 | 9826.8627 | [5 empty] | 79.7934 | 101.2396 | 137.924 | [7 empty] | -23.7354 | -9.4501 | 0.6202 | 9876.9601 | 0.3856 | [22 empty] | 2
386 | 459 | 285 |  | 284.8212 | 234.8547 | 509.0993 | [7 empty] | 13.6746 | -62.7711 | 17.7016 | 32286.0784 | 18.9367 | [6 empty] | 122.6299 | 101.8057 | 228.6093 | [5 empty] | 7.4115 | -46.2145 | 51600.1175 | [5 empty] | 123.0105 | 102.0591 | 228.6527 | [7 empty] | 7.5799 | -46.1129 | 0.1967 | 49522.6877 | 0.0986 | [22 empty] | 2
805 | 370 | 363 |  | 83.1789 | 108.5006 | 63.6818 | [7 empty] | -14.2797 | 28.1395 | 12.0283 | 4479.9752 | 16.566 | [6 empty] | 30.8789 | 39.2153 | 20.7592 | [5 empty] | -6.3709 | 19.0769 | 4207.6682 | [5 empty] | 30.8138 | 38.862 | 20.4505 | [7 empty] | -5.8418 | 19.033 | 0.5309 | 4182.9987 | 0.394 | [22 empty] | 2
438 | 798 | 414 |  | 262.2688 | 159.3082 | 97.2542 | [7 empty] | 117.0749 | 13.7645 | 36.9157 | 2244.3827 | 18.088 | [6 empty] | 114.9103 | 72.9329 | 32.2884 | [5 empty] | 80.3873 | 17.8611 | 2244.3827 | [5 empty] | 113.2767 | 72.0013 | 32.2068 | [7 empty] | 79.5229 | 17.5872 | 0.9067 | 2244.3827 | 0.2689 | [22 empty] | 2
395 | 470 | 743 |  | 168.9709 | 315.8104 | 148.9272 | [7 empty] | -70.1759 | 61.349 | 28.0313 | 4580.6474 | 14.3332 | [6 empty] | 107.1393 | 180.0945 | 61.7967 | [5 empty] | -42.5264 | 56.738 | 3991.9581 | [5 empty] | 107.5521 | 180.6592 | 62.2057 | [7 empty] | -42.5298 | 56.7117 | 0.0265 | 3994.9232 | 0.0725 | [22 empty] | 2
486 | 247 | 252 |  | 156.926 | 137.537 | 444.2484 | [7 empty] | -14.6473 | -83.1783 | 27.1839 | 4.391e+18 | 18.0562 | [6 empty] | 62.7717 | 53.6208 | 180.429 | [5 empty] | -8.7956 | -56.6318 | 4.391e+18 | [5 empty] | 62.9944 | 54.1349 | 178.3698 | [7 empty] | -8.6513 | -55.6043 | 1.0375 | 4.391e+18 | 0.2841 | [22 empty] | 2
286 | 576 | 304 |  | 94.7359 | 60.0025 | 43.0763 | [7 empty] | 66.235 | 5.7127 | 40.251 | 2244.3827 | 15.2508 | [6 empty] | 27.7996 | 20.4835 | 14.3072 | [5 empty] | 25.9872 | 5.2057 | 3316.265 | [5 empty] | 27.7277 | 20.6001 | 14.6883 | [7 empty] | 25.2806 | 4.9913 | 0.7385 | 3422.0387 | 0.3247 | [22 empty] | 2
262 | 288 | 522 |  | 77.0796 | 152.0204 | 74.7384 | [7 empty] | -56.7257 | 44.538 | 34.1089 | 4726.0855 | 19.8784 | [6 empty] | 39.0405 | 63.3052 | 26.9498 | [5 empty] | -25.2631 | 31.3651 | 4224.4424 | [5 empty] | 39.1944 | 63.1459 | 26.5172 | [7 empty] | -24.7157 | 31.5326 | 0.5725 | 4195.1459 | 0.2898 | [22 empty] | 2
979 | 639 | 345 |  | 67.037 | 51.9387 | 205.0604 | [7 empty] | -6.3465 | -65.8514 | 34.7445 | 4.391e+18 | 12.9456 | [6 empty] | 22.4751 | 18.7899 | 61.2422 | [5 empty] | -3.486 | -31.2248 | 4.391e+18 | [5 empty] | 22.5668 | 18.8807 | 59.8242 | [7 empty] | -3.029 | -30.3697 | 0.9696 | 4.391e+18 | 0.4962 | [22 empty] | 2
648 | 440 | 691 |  | 407.8812 | 328.6655 | 101.1379 | [7 empty] | 91.0938 | 55.7328 | 9.4003 | 2244.3827 | 11.8937 | [6 empty] | 263.3933 | 194.7581 | 45.4435 | [5 empty] | 95.9984 | 47.7134 | 2244.3827 | [5 empty] | 261.9379 | 194.1285 | 46.5067 | [7 empty] | 95.0502 | 47.2616 | 1.0503 | 2244.3827 | 0.2468 | [22 empty] | 2
X: 236.6741; Y: 163.2232; Z: 379.8485 |  |  |  |  | 37.0873 | -62.9122 | 29.3154 | 31966.2632 | 20.3444 | [6 empty] | 88.465 | 63.8918 | 143.4574 | [5 empty] | 20.442 | -38.7808 | 27716.105 | [5 empty] | 88.5683 | 64.2549 | 143.7301 | [7 empty] | 20.1289 | -38.624 | 0.3502 | 27305.9374 | 0.1655

## data_dicom_tg_18
Index | R | G | B | Raw | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | ∆JND/GL error | Target | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | CCT | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL | Calibrated | X | Y | Z | sx | sy | sz | u' | v' | ∆ uv | CCT | ∆E00 | JND | dL/L | ∆JND/GL | mean ∆JND/GL
1

## grayscale
| Y_nor_target | Y_nor_raw | Y_nor_ca
0

## rgb_color
R | G | B | u'_target | v'_target | u'_calibrated | v'_calibrated | Δu' | Δv' | ∆u*v* | Δu'v' tolerance | 0.003 | Δu*v* | 4 | 0 | 0 | Δu*v*